## LLO elog BOSEM measurements
LLO elog entry #13441 and #13456
Current (mA) | Voltage (V) | total resistance (ohm) | cable resistance (ohm) | coil resistance (ohm) | Temp Rise ( C) | Temp ( C)
0 | 0 | 41.4789 | 6.3967 | 35.0823 | -- | 20
50 | 2.145 | 42.9 | 6.3967 | 36.5033 | 10.9935 | 30.9935
90 | 4.08 | 45.3333 | 6.3967 | 38.9367 | 29.8178 | 49.8178
[7 empty] | 85 | ohm/1000 ft | in-vacuum cabling
Based on D1200059-v1 the ITMx SD BOSEM (cable route no. 1, cable #1):
[7 empty] | 88 | in | D1000234-v11, BOSEM to Cable Bracket
[7 empty] | 180 | in | D1000225-v7, Cable Bracket to feedthrough
[7 empty] | 3.7967 | ohm | in-vacuum cabling resistance
[7 empty] | 26 | ohm/1000 ft | 24AWG in-air cabling
[7 empty] | 50 | ft | in-air cabling length (one way), BSC3 to SUS-R5 (per E1000760-v2)
[7 empty] | 2.6 | ohm | in-air cabling resistance
[7 empty] | 6.3967 | ohm | connecting wire resistance

## max condition
| 50 | Tmax, maximum allowed temperature
Coil Temperature vs current:
| 0.0059 | a2, coefficient of I^2
| -0.4579 | a1, coefficient of I
| 32.525 | a0, constant coefficient
| 105 | I, mA
| 49.493 | temperature, C
Coil resistance vs temperature:
| 0.967 | b1, coefficient of R
| -251.39 | b0, constant coefficient
| 35.5 | Rrt, coil resistance, ohm
| 284 | 8*R, coil resistance of test gang, ohm
| 23.238 | RT, C
| 38.9 | Rmax, coil resistance at maximum allowed temperature, ohm
| 311.2 | 8*Rmax, coil resistance of test gang at max allowed temp, ohm
| 49.5404 | Tmax
| 3.7275 | Vnom, voltage using RT coil resistance
| 4.0845 | Vmax, voltage using coil resistance at max allowed temp

## Tool and Plot
Applied Voltage (Volts) | 14.223
Measured Current (mA) | 50
Calculated Resistance (Ohms) | 284.46
Calculated Temperature (Deg. C) | 23.6828
| Actual Measured Current (mA) | Measured Voltage After Equilibrium (VDC) | Temp C | Ohms | Power (W) per BOSEM
| 50 | 14.223 | 23.7 | 284.46 | 0.088894 | 35.5575
| 100 | 30.987 | 48.3 | 309.87 | 0.38734 | 0.8325
| 150 | 53.724 | 95 | 358.16 | 1.0073
| 200 | 88.99 | 178.9 | 444.95 | 2.2248
N.B.: The maximum bake temperature (max non-operating temperature) is 125C; over temperature damage may have occurred in these 8 units!
[9 empty] | 22 | C
[8 empty] | Ro | V/I
[7 empty] | 57.2764 | 3 | 42.9 |  |  |  | 0.96721
[7 empty] | 76.1007 | 3 | 45.3333 |  |  |  | -251.4557
[7 empty] | 18.8243 |  |  |  | 20 | C
[11 empty] | 68 | F
[7 empty] | delta T |  | delta V/I |  | 35.0823
[7 empty] | 18.8243 |  | 2.4333
[7 empty] | Current (mA) | Voltage (V) | Resistance (ohm) | Temp Rise ( C) | Temp ( C) | Apparent connecting cable Resistance (ohm)
[7 empty] | 0 | 0 | 35.0823 | -- | 20
[7 empty] | 50 | 2.145 | 42.9 | 7.5598 | 27.5598
[7 empty] | 90 | 4.08 | 45.3333 | 9.9128 | 29.9128

## Data
TEST WITH 8 COILS: |  |  | LLO ITMX, IN-CHAMBER, 1 COIL (aLOG entry #13441)
Resistance (Ohms) | Temperature (Deg. C) | R/8
250 | -9.64
500 | 232.11
290.9 | 30.4 | 36.3625
312.4 | 50 | 39.05
363.1 | 100 | 45.3875
384.1 | 120 | 48.0125

## radiation
IF the temperature of the BOSEM was dominated by RADIATION:
0.038548 | m^2 | surface area of BOSEM
0.014839 | m^2 | surface area of aluminum bar per BOSEM (3/8" x 2.5" x 4")
0.053387 | m^2 | total surface area
1 | -- | effective emissivity (CONSERVATIVE)
5.67e-08 | W/m^2/K^4 | Stefan-Boltzmann constant
1 | W | radiated power
134.8174 | K | surface temperature rise above ambient
22 | C | ambient
156.8174 | C | radiation dominated BOSEM surface temperature
This predicted temperature is >> the actual measurement of 95C, so coonduction matters

## PvsT BOSEMs 5-5-14
2014-04-29 | 2014 07:13:11 AM
Residual Gas Analyzer Software
RGA Software Version | 3.206.001
Pressure vs Time Scan Setup:
Active channels in Scan | 9
Units | Torr
Sample Period | 1 | sec
Focus Voltage | 90 | Volts |  | 143.8444 | duration (hr)
Ion Energy | HIGH |  |  | 2014-04-29 07:13 | file header start date & time
Electron Energy | 70 | eV |  | 2014-05-05 07:04 | end date & time
CEM Voltage | 1000 | Volts
CEM Gain | 1000000
Sensitivity Factor | 0.0001
Filament Current | 1 | mAmps
Start time | Apr 29 | 2014 07:13:11 AM
Channel | Mass(amu) | Name | Cal Factor | Noise Floor | CEM Status
1 28.00 Nitrogen 1.00 1 OFF
2 18.00 Water 1.00 1 OFF
3 96.00 Fluorine 1.00 1 OFF
4 43.00 AMU 43 1.00 1 OFF
5 41.00 AmU 41 1.00 1 OFF
6 53.00 AmU 53 1.00 1 OFF
7 55.00 AmU 55 1.00 1 OFF
8 57.00 AmU 57 1.00 1 OFF
9 85.00 Si Tetraflouride 1.00 1 OFF
Time(s) Channel#1 Channel#2 Channel#3 Channel#4 Channel#5 Channel#6 Channel#7 Channel#8 Channel#9 | AMU 28 (N2 & CO) | AMU 18 (H2O) | AMU 96 | AMU 43 | AMU 41 | AMU 53 | AMU 55 | AMU 57 | AMU 85 | re-zero time
0 | 2.0774e-11 | 8.0517e-11 | 7.2846e-14 | 3.5685e-12 | 2.8274e-12 | 2.6891e-13 | 1.0253e-12 | 7.0754e-13 | 8.9701e-14
12.167 | 2.1384e-11 | 8.0825e-11 | 7.4202e-14 | 3.6491e-12 | 2.779e-12 | 3.0843e-13 | 1.033e-12 | 7.366e-13 | 1.2186e-13
24.334 | 2.0749e-11 | 8.0075e-11 | 9.4932e-14 | 3.5538e-12 | 2.9367e-12 | 2.6329e-13 | 9.8032e-13 | 7.056e-13 | 8.9314e-14
36.501 | 2.0677e-11 | 7.9594e-11 | 1.2128e-13 | 3.7345e-12 | 2.898e-12 | 2.6852e-13 | 9.9195e-13 | 7.2032e-13 | 9.3576e-14
48.668 | 2.0931e-11 | 8.0223e-11 | 1.0094e-13 | 3.5251e-12 | 2.9884e-12 | 2.9526e-13 | 9.747e-13 | 7.7302e-13 | 9.7257e-14
60.835 | 2.0793e-11 | 7.9775e-11 | 9.1639e-14 | 3.6446e-12 | 2.9617e-12 | 3.0669e-13 | 1.0439e-12 | 7.2652e-13 | 1.2845e-13
73.002 | 2.0656e-11 | 8.0001e-11 | 9.067e-14 | 3.6109e-12 | 2.9704e-12 | 2.6387e-13 | 1.0009e-12 | 7.6236e-13 | 1.0753e-13
85.169 | 2.0796e-11 | 8.1514e-11 | 8.447e-14 | 3.5348e-12 | 2.9489e-12 | 2.817e-13 | 1.0346e-12 | 7.1141e-13 | 1.145e-13
97.336 | 2.0806e-11 | 8.1302e-11 | 1.2826e-13 | 3.5871e-12 | 2.9474e-12 | 2.7782e-13 | 9.7083e-13 | 7.3621e-13 | 8.9895e-14
109.503 | 2.1013e-11 | 8.1833e-11 | 8.1952e-14 | 3.6252e-12 | 3.1082e-12 | 2.5496e-13 | 9.6657e-13 | 7.2284e-13 | 9.5901e-14
121.67 | 2.1186e-11 | 8.2385e-11 | 8.0596e-14 | 3.6981e-12 | 2.9541e-12 | 2.3326e-13 | 1.0043e-12 | 7.5403e-13 | 1.0036e-13
133.837 | 2.1722e-11 | 8.1999e-11 | 6.8971e-14 | 3.6595e-12 | 2.9249e-12 | 2.6329e-13 | 1.0342e-12 | 7.1509e-13 | 7.7108e-14
146.004 | 2.1547e-11 | 8.1613e-11 | 9.3964e-14 | 3.7428e-12 | 3.1822e-12 | 2.9642e-13 | 1.0549e-12 | 7.2962e-13 | 1.1799e-13
158.171 | 2.1437e-11 | 8.2684e-11 | 8.0402e-14 | 3.7576e-12 | 3.2407e-12 | 3.063e-13 | 1.0034e-12 | 7.397e-13 | 1.1159e-13
170.338 | 2.2727e-11 | 8.298e-11 | 8.1952e-14 | 3.8126e-12 | 3.1746e-12 | 2.7705e-13 | 1.0439e-12 | 7.4745e-13 | 1.424e-13
182.505 | 2.1754e-11 | 8.4711e-11 | 1.2438e-13 | 3.8699e-12 | 3.4385e-12 | 2.9061e-13 | 1.0547e-12 | 7.8794e-13 | 1.0346e-13
194.672 | 2.1857e-11 | 8.406e-11 | 1.3697e-13 | 3.8597e-12 | 3.3742e-12 | 2.8034e-13 | 1.0357e-12 | 7.5655e-13 | 1.0171e-13
206.839 | 2.3139e-11 | 8.4331e-11 | 1.1043e-13 | 3.9327e-12 | 3.5359e-12 | 3.127e-13 | 1.0495e-12 | 7.5539e-13 | 9.9776e-14
219.006 | 2.1706e-11 | 8.4124e-11 | 7.9239e-14 | 4.09e-12 | 3.5881e-12 | 3.2006e-13 | 1.0365e-12 | 7.9317e-13 | 1.2671e-13
231.173 | 2.2215e-11 | 8.522e-11 | 8.8733e-14 | 4.0747e-12 | 3.6954e-12 | 3.4602e-13 | 1.0787e-12 | 8.1467e-13 | 1.1896e-13
243.34 | 2.2804e-11 | 8.4592e-11 | 1.4337e-13 | 4.2123e-12 | 3.8386e-12 | 3.4447e-13 | 1.1341e-12 | 7.9511e-13 | 1.269e-13
255.507 | 2.2753e-11 | 8.5607e-11 | 1.2399e-13 | 4.0858e-12 | 3.9172e-12 | 3.4447e-13 | 1.1588e-12 | 8.7628e-13 | 1.3077e-13
267.674 | 2.2781e-11 | 8.6769e-11 | 1.1411e-13 | 4.3144e-12 | 4.0941e-12 | 3.559e-13 | 1.0718e-12 | 8.385e-13 | 1.1063e-13
279.841 | 2.3772e-11 | 8.6946e-11 | 1.6681e-13 | 4.4949e-12 | 4.2849e-12 | 3.528e-13 | 1.1739e-12 | 8.4877e-13 | 1.3523e-13
292.008 | 2.5427e-11 | 8.6913e-11 | 1.5112e-13 | 4.5132e-12 | 4.436e-12 | 3.7644e-13 | 1.2415e-12 | 8.7996e-13 | 1.3562e-13
304.175 | 2.4357e-11 | 8.8003e-11 | 1.4724e-13 | 4.6532e-12 | 4.56e-12 | 3.7547e-13 | 1.202e-12 | 8.6001e-13 | 1.1779e-13
316.342 | 2.4713e-11 | 8.7984e-11 | 1.0539e-13 | 4.7073e-12 | 4.8107e-12 | 4.0162e-13 | 1.2572e-12 | 8.6563e-13 | 1.3697e-13
328.509 | 2.5076e-11 | 8.7885e-11 | 1.1702e-13 | 4.9419e-12 | 5.0669e-12 | 3.9833e-13 | 1.2853e-12 | 9.0031e-13 | 1.238e-13
340.676 | 2.5463e-11 | 8.8823e-11 | 1.1934e-13 | 5.0731e-12 | 5.3435e-12 | 4.5238e-13 | 1.2771e-12 | 9.1542e-13 | 1.6429e-13
352.843 | 2.5722e-11 | 9.0536e-11 | 1.455e-13 | 5.1781e-12 | 5.656e-12 | 4.0666e-13 | 1.3333e-12 | 9.0767e-13 | 1.608e-13
365.01 | 2.6723e-11 | 8.9713e-11 | 1.517e-13 | 5.3683e-12 | 5.9395e-12 | 4.7699e-13 | 1.33e-12 | 9.3595e-13 | 1.8599e-13
377.177 | 2.9355e-11 | 9.1785e-11 | 1.4279e-13 | 5.6126e-12 | 6.3159e-12 | 4.7699e-13 | 1.3974e-12 | 9.7412e-13 | 1.4957e-13
389.344 | 2.8083e-11 | 9.0683e-11 | 1.5983e-13 | 6.0201e-12 | 6.6441e-12 | 4.9287e-13 | 1.4033e-12 | 9.1271e-13 | 1.5286e-13
401.511 | 2.8694e-11 | 9.1566e-11 | 1.3581e-13 | 6.0925e-12 | 7.1829e-12 | 5.1825e-13 | 1.435e-12 | 9.8478e-13 | 1.5848e-13
413.678 | 2.9574e-11 | 9.3247e-11 | 1.5906e-13 | 6.4438e-12 | 7.6254e-12 | 5.043e-13 | 1.5468e-12 | 9.8148e-13 | 1.4647e-13
425.845 | 3.0486e-11 | 9.3452e-11 | 1.5925e-13 | 6.7663e-12 | 8.4519e-12 | 5.6843e-13 | 1.5528e-12 | 1.0477e-12 | 1.3446e-13
438.012 | 3.168e-11 | 9.4295e-11 | 1.827e-13 | 7.1281e-12 | 8.7285e-12 | 5.1283e-13 | 1.5768e-12 | 9.8904e-13 | 1.4124e-13
450.179 | 3.3085e-11 | 9.4856e-11 | 1.7243e-13 | 7.4227e-12 | 9.5707e-12 | 5.6436e-13 | 1.6826e-12 | 1.1039e-12 | 1.7282e-13
462.346 | 3.4943e-11 | 9.6356e-11 | 1.672e-13 | 7.8445e-12 | 1.0501e-11 | 6.3895e-13 | 1.7489e-12 | 1.1088e-12 | 1.5209e-13
474.513 | 3.5758e-11 | 9.6771e-11 | 2.3559e-13 | 8.4705e-12 | 1.1168e-11 | 6.2152e-13 | 1.783e-12 | 1.0665e-12 | 1.7572e-13
486.68 | 3.7174e-11 | 9.7143e-11 | 2.2706e-13 | 8.963e-12 | 1.2111e-11 | 6.0931e-13 | 1.8874e-12 | 1.1064e-12 | 1.6507e-13
498.847 | 3.9534e-11 | 9.8015e-11 | 2.1486e-13 | 9.3338e-12 | 1.3219e-11 | 6.3333e-13 | 1.9471e-12 | 1.1384e-12 | 1.6642e-13
511.014 | 4.2515e-11 | 9.863e-11 | 2.505e-13 | 9.9677e-12 | 1.4207e-11 | 7.118e-13 | 1.9982e-12 | 1.1938e-12 | 1.5732e-13
523.181 | 4.3002e-11 | 1.0114e-10 | 2.4295e-13 | 1.0859e-11 | 1.5503e-11 | 7.1974e-13 | 2.128e-12 | 1.2314e-12 | 1.5422e-13
535.348 | 4.5115e-11 | 1.0143e-10 | 2.5496e-13 | 1.1637e-11 | 1.6645e-11 | 7.9743e-13 | 2.2575e-12 | 1.3341e-12 | 1.889e-13
547.515 | 4.8073e-11 | 1.0139e-10 | 3.28e-13 | 1.2325e-11 | 1.8058e-11 | 8.9818e-13 | 2.3917e-12 | 1.3434e-12 | 1.7824e-13
559.682 | 5.0221e-11 | 1.0307e-10 | 3.7663e-13 | 1.3229e-11 | 1.9726e-11 | 9.4661e-13 | 2.5155e-12 | 1.4401e-12 | 1.4705e-13
571.849 | 5.3323e-11 | 1.0545e-10 | 3.9e-13 | 1.4158e-11 | 2.1078e-11 | 9.9582e-13 | 2.6486e-12 | 1.422e-12 | 1.7843e-13
584.016 | 5.6501e-11 | 1.0771e-10 | 3.7663e-13 | 1.5416e-11 | 2.2996e-11 | 9.8226e-13 | 2.7199e-12 | 1.4215e-12 | 2.0343e-13
596.183 | 5.9596e-11 | 1.0637e-10 | 4.2603e-13 | 1.7014e-11 | 2.4988e-11 | 9.809e-13 | 2.9177e-12 | 1.5234e-12 | 1.7766e-13
608.35 | 6.2767e-11 | 1.0692e-10 | 4.6323e-13 | 1.8044e-11 | 2.6576e-11 | 1.0913e-12 | 3.1151e-12 | 1.6069e-12 | 1.796e-13
620.517 | 6.6095e-11 | 1.0897e-10 | 5.4092e-13 | 2.0043e-11 | 2.882e-11 | 1.1372e-12 | 3.2093e-12 | 1.6509e-12 | 1.8618e-13
632.684 | 7.1112e-11 | 1.1051e-10 | 5.5603e-13 | 2.1568e-11 | 3.1666e-11 | 1.1779e-12 | 3.5195e-12 | 1.732e-12 | 2.0691e-13
644.851 | 7.5941e-11 | 1.1258e-10 | 5.8839e-13 | 2.3001e-11 | 3.4336e-11 | 1.2928e-12 | 3.5113e-12 | 1.7574e-12 | 2.2493e-13
657.018 | 7.9944e-11 | 1.1463e-10 | 7.0812e-13 | 2.5312e-11 | 3.7015e-11 | 1.3382e-12 | 3.7899e-12 | 1.8506e-12 | 2.1912e-13
669.185 | 8.5103e-11 | 1.1549e-10 | 7.1219e-13 | 2.7763e-11 | 4.0371e-11 | 1.4379e-12 | 3.9422e-12 | 1.9318e-12 | 2.1292e-13
681.352 | 9.3423e-11 | 1.18e-10 | 7.2497e-13 | 2.9426e-11 | 4.2807e-11 | 1.5061e-12 | 4.1642e-12 | 2.0439e-12 | 2.3074e-13
693.519 | 9.4505e-11 | 1.1753e-10 | 7.3834e-13 | 3.1682e-11 | 4.5825e-11 | 1.5131e-12 | 4.3448e-12 | 2.1898e-12 | 2.2396e-13
705.686 | 1.0106e-10 | 1.2015e-10 | 8.5245e-13 | 3.3489e-11 | 4.8869e-11 | 1.5889e-12 | 4.6513e-12 | 2.2226e-12 | 2.2299e-13
717.853 | 1.0835e-10 | 1.2119e-10 | 8.9876e-13 | 3.6773e-11 | 5.2632e-11 | 1.6784e-12 | 4.839e-12 | 2.2501e-12 | 2.3501e-13
730.02 | 1.1159e-10 | 1.229e-10 | 9.3344e-13 | 3.8732e-11 | 5.5691e-11 | 1.7803e-12 | 5.0363e-12 | 2.3187e-12 | 2.3752e-13
742.187 | 1.1832e-10 | 1.2498e-10 | 1.0061e-12 | 4.1583e-11 | 5.9822e-11 | 1.814e-12 | 5.3782e-12 | 2.4566e-12 | 2.3772e-13
754.354 | 1.2465e-10 | 1.2728e-10 | 1.1175e-12 | 4.3087e-11 | 6.3505e-11 | 1.9614e-12 | 5.6151e-12 | 2.6358e-12 | 2.6814e-13
766.521 | 1.2961e-10 | 1.2774e-10 | 1.1243e-12 | 4.6766e-11 | 6.6623e-11 | 1.938e-12 | 5.7783e-12 | 2.7063e-12 | 2.4198e-13
778.688 | 1.3633e-10 | 1.3077e-10 | 1.1448e-12 | 4.8631e-11 | 7.0682e-11 | 2.0149e-12 | 6.0664e-12 | 2.7805e-12 | 2.629e-13
790.855 | 1.4154e-10 | 1.3368e-10 | 1.2076e-12 | 5.3553e-11 | 7.5633e-11 | 2.1625e-12 | 6.3589e-12 | 2.9607e-12 | 2.6678e-13
803.022 | 1.5146e-10 | 1.3625e-10 | 1.2911e-12 | 5.4328e-11 | 7.9794e-11 | 2.2549e-12 | 6.6592e-12 | 3.0227e-12 | 2.5748e-13
815.189 | 1.5798e-10 | 1.3776e-10 | 1.3242e-12 | 5.8526e-11 | 8.4277e-11 | 2.4045e-12 | 7.024e-12 | 3.187e-12 | 2.5942e-13
827.356 | 1.625e-10 | 1.4088e-10 | 1.4982e-12 | 6.1578e-11 | 8.8536e-11 | 2.4799e-12 | 7.3075e-12 | 3.1833e-12 | 2.5477e-13
839.523 | 1.6929e-10 | 1.415e-10 | 1.5712e-12 | 6.475e-11 | 9.3358e-11 | 2.5576e-12 | 7.6045e-12 | 3.3939e-12 | 3.2606e-13
851.69 | 1.8e-10 | 1.4474e-10 | 1.4904e-12 | 6.8673e-11 | 9.7721e-11 | 2.7437e-12 | 7.9387e-12 | 3.5332e-12 | 3.001e-13
863.857 | 1.8862e-10 | 1.4457e-10 | 1.6545e-12 | 7.1244e-11 | 1.0137e-10 | 2.7439e-12 | 8.2897e-12 | 3.6086e-12 | 3.4156e-13
876.024 | 1.9439e-10 | 1.4774e-10 | 1.6882e-12 | 7.4752e-11 | 1.0575e-10 | 2.785e-12 | 8.3953e-12 | 3.8498e-12 | 3.1386e-13
888.191 | 2.0089e-10 | 1.495e-10 | 1.7803e-12 | 7.8692e-11 | 1.1193e-10 | 3.0012e-12 | 8.8483e-12 | 4.0801e-12 | 3.28e-13
900.358 | 2.0812e-10 | 1.5291e-10 | 1.8254e-12 | 8.0671e-11 | 1.1707e-10 | 3.1477e-12 | 9.1187e-12 | 4.0121e-12 | 3.3924e-13
912.525 | 2.1868e-10 | 1.5502e-10 | 1.9153e-12 | 8.4793e-11 | 1.2017e-10 | 3.1996e-12 | 9.598e-12 | 4.2196e-12 | 3.2374e-13
924.692 | 2.2769e-10 | 1.5664e-10 | 1.9176e-12 | 8.7751e-11 | 1.2489e-10 | 3.2397e-12 | 9.901e-12 | 4.2125e-12 | 3.2761e-13
936.859 | 2.3123e-10 | 1.6002e-10 | 2.1116e-12 | 9.2441e-11 | 1.2924e-10 | 3.4005e-12 | 1.0023e-11 | 4.2648e-12 | 3.4234e-13
949.026 | 2.4048e-10 | 1.6325e-10 | 2.1166e-12 | 9.4743e-11 | 1.3437e-10 | 3.4801e-12 | 1.0445e-11 | 4.456e-12 | 3.4737e-13
961.193 | 2.4661e-10 | 1.6425e-10 | 2.1782e-12 | 9.7849e-11 | 1.3942e-10 | 3.5977e-12 | 1.0726e-11 | 4.7013e-12 | 3.4331e-13
973.36 | 2.5886e-10 | 1.6616e-10 | 2.2466e-12 | 1.019e-10 | 1.4271e-10 | 3.6774e-12 | 1.113e-11 | 4.7435e-12 | 3.4544e-13
985.527 | 2.6461e-10 | 1.7008e-10 | 2.3307e-12 | 1.033e-10 | 1.4808e-10 | 3.7645e-12 | 1.1531e-11 | 4.8698e-12 | 3.6636e-13
997.694 | 2.6998e-10 | 1.7094e-10 | 2.3725e-12 | 1.0688e-10 | 1.5272e-10 | 3.8746e-12 | 1.1706e-11 | 5.0723e-12 | 3.3827e-13
1009.861 | 2.7809e-10 | 1.739e-10 | 2.471e-12 | 1.1064e-10 | 1.5816e-10 | 4.0856e-12 | 1.2193e-11 | 5.181e-12 | 3.3594e-13
1022.028 | 2.8813e-10 | 1.7517e-10 | 2.5089e-12 | 1.1453e-10 | 1.6085e-10 | 4.0831e-12 | 1.2307e-11 | 5.2251e-12 | 4.3262e-13
1034.195 | 2.9616e-10 | 1.7856e-10 | 2.6511e-12 | 1.1645e-10 | 1.6665e-10 | 4.1999e-12 | 1.2684e-11 | 5.4253e-12 | 3.8477e-13
1046.362 | 3.0704e-10 | 1.8094e-10 | 2.7234e-12 | 1.2068e-10 | 1.7264e-10 | 4.3041e-12 | 1.2957e-11 | 5.4912e-12 | 3.8186e-13
1058.529 | 3.1141e-10 | 1.8261e-10 | 2.7036e-12 | 1.2341e-10 | 1.7556e-10 | 4.37e-12 | 1.3415e-11 | 5.5549e-12 | 4.0046e-13
1070.696 | 3.2368e-10 | 1.8489e-10 | 2.926e-12 | 1.267e-10 | 1.8263e-10 | 4.4884e-12 | 1.3643e-11 | 5.6504e-12 | 4.117e-13
1082.863 | 3.2608e-10 | 1.8496e-10 | 3.1023e-12 | 1.3051e-10 | 1.8618e-10 | 4.7015e-12 | 1.3824e-11 | 5.8738e-12 | 4.0898e-13
1095.03 | 3.3562e-10 | 1.9044e-10 | 3.0992e-12 | 1.3137e-10 | 1.8732e-10 | 4.711e-12 | 1.4224e-11 | 5.8862e-12 | 3.5726e-13
1107.197 | 3.4238e-10 | 1.9146e-10 | 3.0123e-12 | 1.3453e-10 | 1.9244e-10 | 4.8301e-12 | 1.4463e-11 | 6.1317e-12 | 3.9852e-13
1119.364 | 3.5174e-10 | 1.9391e-10 | 3.2413e-12 | 1.3764e-10 | 1.9778e-10 | 4.8691e-12 | 1.5011e-11 | 6.1774e-12 | 4.0588e-13
1131.531 | 3.5641e-10 | 1.9605e-10 | 3.2918e-12 | 1.4016e-10 | 2.0096e-10 | 4.9467e-12 | 1.5164e-11 | 6.3027e-12 | 4.5141e-13
1143.698 | 3.6873e-10 | 1.9675e-10 | 3.2971e-12 | 1.4366e-10 | 2.0378e-10 | 4.9843e-12 | 1.5431e-11 | 6.5178e-12 | 4.4328e-13
1155.865 | 3.6899e-10 | 1.9907e-10 | 3.4435e-12 | 1.4491e-10 | 2.1046e-10 | 5.1746e-12 | 1.5501e-11 | 6.5761e-12 | 4.5781e-13
1168.032 | 3.726e-10 | 2.0383e-10 | 3.4757e-12 | 1.5023e-10 | 2.1342e-10 | 5.2908e-12 | 1.6051e-11 | 6.6627e-12 | 4.6168e-13
1180.199 | 3.9261e-10 | 2.05e-10 | 3.4848e-12 | 1.5158e-10 | 2.1737e-10 | 5.2777e-12 | 1.6277e-11 | 6.9684e-12 | 4.9927e-13
1192.366 | 3.9538e-10 | 2.0614e-10 | 3.719e-12 | 1.5627e-10 | 2.2037e-10 | 5.5161e-12 | 1.6651e-11 | 7.1381e-12 | 4.7679e-13
1204.533 | 3.9779e-10 | 2.0785e-10 | 3.7337e-12 | 1.5813e-10 | 2.2509e-10 | 5.5099e-12 | 1.6936e-11 | 7.2918e-12 | 4.4211e-13
1216.7 | 4.0449e-10 | 2.083e-10 | 3.8593e-12 | 1.6162e-10 | 2.2637e-10 | 5.4656e-12 | 1.7209e-11 | 7.292e-12 | 4.9035e-13
1228.867 | 4.1135e-10 | 2.1117e-10 | 3.906e-12 | 1.6564e-10 | 2.3341e-10 | 5.7804e-12 | 1.733e-11 | 7.4894e-12 | 4.7912e-13
1241.034 | 4.171e-10 | 2.144e-10 | 3.9015e-12 | 1.6686e-10 | 2.3752e-10 | 5.7918e-12 | 1.8004e-11 | 7.5223e-12 | 4.7176e-13
1253.201 | 4.3099e-10 | 2.1728e-10 | 4.1933e-12 | 1.6875e-10 | 2.4106e-10 | 5.8914e-12 | 1.7815e-11 | 7.7064e-12 | 4.8415e-13
1265.368 | 4.3946e-10 | 2.1797e-10 | 3.9432e-12 | 1.7495e-10 | 2.4533e-10 | 5.9904e-12 | 1.8241e-11 | 7.928e-12 | 4.9539e-13
1277.535 | 4.4322e-10 | 2.21e-10 | 4.055e-12 | 1.7456e-10 | 2.4994e-10 | 6.1348e-12 | 1.846e-11 | 7.8664e-12 | 5.0159e-13
1289.702 | 4.4922e-10 | 2.2253e-10 | 4.251e-12 | 1.7723e-10 | 2.5279e-10 | 6.2057e-12 | 1.8941e-11 | 8.1708e-12 | 5.4983e-13
1301.869 | 4.5171e-10 | 2.2231e-10 | 4.2047e-12 | 1.7925e-10 | 2.5422e-10 | 6.2919e-12 | 1.8864e-11 | 8.2206e-12 | 5.3026e-13
1314.036 | 4.6074e-10 | 2.2655e-10 | 4.3884e-12 | 1.8211e-10 | 2.5952e-10 | 6.3612e-12 | 1.9274e-11 | 8.1092e-12 | 5.3278e-13
1326.203 | 4.7337e-10 | 2.2833e-10 | 4.3746e-12 | 1.8329e-10 | 2.6415e-10 | 6.4062e-12 | 1.9279e-11 | 8.4697e-12 | 5.2561e-13
1338.37 | 4.7653e-10 | 2.2985e-10 | 4.4051e-12 | 1.884e-10 | 2.6903e-10 | 6.3858e-12 | 1.9774e-11 | 8.5999e-12 | 5.4615e-13
1350.537 | 4.8185e-10 | 2.318e-10 | 4.5643e-12 | 1.89e-10 | 2.704e-10 | 6.6474e-12 | 1.9956e-11 | 8.628e-12 | 5.5913e-13
1362.704 | 4.9164e-10 | 2.3349e-10 | 4.4093e-12 | 1.9123e-10 | 2.7413e-10 | 6.6447e-12 | 2.0199e-11 | 8.8103e-12 | 5.3918e-13
1374.871 | 5.0048e-10 | 2.3735e-10 | 4.6005e-12 | 1.9468e-10 | 2.7755e-10 | 6.5794e-12 | 2.0443e-11 | 9.0966e-12 | 5.7211e-13
1387.038 | 4.9924e-10 | 2.3695e-10 | 4.5316e-12 | 1.9635e-10 | 2.8155e-10 | 6.8198e-12 | 2.0619e-11 | 9.0767e-12 | 5.3007e-13
1399.205 | 5.0377e-10 | 2.407e-10 | 4.7298e-12 | 1.9794e-10 | 2.8436e-10 | 6.9407e-12 | 2.1101e-11 | 9.34e-12 | 6.0253e-13
1411.372 | 5.0881e-10 | 2.4367e-10 | 4.6848e-12 | 1.9878e-10 | 2.8584e-10 | 6.9136e-12 | 2.1173e-11 | 9.3129e-12 | 5.6281e-13
1423.539 | 5.1857e-10 | 2.4452e-10 | 4.7007e-12 | 2.0238e-10 | 2.9288e-10 | 6.8436e-12 | 2.1045e-11 | 9.6203e-12 | 6.0408e-13
1435.706 | 5.257e-10 | 2.4522e-10 | 4.8148e-12 | 2.0369e-10 | 2.9386e-10 | 7.0261e-12 | 2.1436e-11 | 9.617e-12 | 5.942e-13
1447.873 | 5.2411e-10 | 2.4718e-10 | 4.9438e-12 | 2.0686e-10 | 2.9838e-10 | 7.0229e-12 | 2.1232e-11 | 9.5078e-12 | 5.5894e-13
1460.04 | 5.3255e-10 | 2.4841e-10 | 4.932e-12 | 2.0825e-10 | 2.9941e-10 | 7.2613e-12 | 2.2102e-11 | 9.8846e-12 | 6.0253e-13
1472.207 | 5.3519e-10 | 2.5046e-10 | 5.0025e-12 | 2.1049e-10 | 3.015e-10 | 7.149e-12 | 2.2432e-11 | 9.8972e-12 | 6.0815e-13
1484.374 | 5.4092e-10 | 2.5404e-10 | 5.0355e-12 | 2.1132e-10 | 3.0362e-10 | 7.2092e-12 | 2.2295e-11 | 9.9671e-12 | 5.7327e-13
1496.541 | 5.526e-10 | 2.5485e-10 | 5.1318e-12 | 2.153e-10 | 3.0729e-10 | 7.3239e-12 | 2.2513e-11 | 9.8981e-12 | 5.9284e-13
1508.708 | 5.4548e-10 | 2.5618e-10 | 5.0868e-12 | 2.1403e-10 | 3.0714e-10 | 7.4082e-12 | 2.2524e-11 | 1.0023e-11 | 6.0602e-13
1520.875 | 5.5889e-10 | 2.6028e-10 | 5.2294e-12 | 2.1878e-10 | 3.1426e-10 | 7.5285e-12 | 2.2746e-11 | 1.0209e-11 | 6.2113e-13
1533.042 | 5.5725e-10 | 2.6174e-10 | 5.1562e-12 | 2.2085e-10 | 3.154e-10 | 7.5465e-12 | 2.2983e-11 | 1.0286e-11 | 6.5678e-13
1545.209 | 5.5956e-10 | 2.6344e-10 | 5.1666e-12 | 2.1971e-10 | 3.1944e-10 | 7.4595e-12 | 2.3101e-11 | 1.037e-11 | 6.1783e-13
1557.376 | 5.6414e-10 | 2.6531e-10 | 5.4144e-12 | 2.2001e-10 | 3.2313e-10 | 7.408e-12 | 2.3466e-11 | 1.0531e-11 | 6.2675e-13
1569.543 | 5.7145e-10 | 2.6461e-10 | 5.2521e-12 | 2.2357e-10 | 3.2452e-10 | 7.6101e-12 | 2.3398e-11 | 1.0686e-11 | 5.88e-13
1581.71 | 5.7716e-10 | 2.6148e-10 | 5.3224e-12 | 2.2419e-10 | 3.249e-10 | 7.6316e-12 | 2.3522e-11 | 1.0546e-11 | 6.3779e-13
1593.877 | 5.8223e-10 | 2.6811e-10 | 5.28e-12 | 2.2696e-10 | 3.2768e-10 | 7.9053e-12 | 2.3598e-11 | 1.0574e-11 | 6.4728e-13
1606.044 | 5.7634e-10 | 2.7116e-10 | 5.2654e-12 | 2.2554e-10 | 3.2834e-10 | 7.6883e-12 | 2.3872e-11 | 1.0986e-11 | 6.1299e-13
1618.211 | 5.8667e-10 | 2.7294e-10 | 5.5229e-12 | 2.32e-10 | 3.3359e-10 | 7.8974e-12 | 2.3962e-11 | 1.0818e-11 | 6.2016e-13
1630.378 | 5.9053e-10 | 2.7315e-10 | 5.3608e-12 | 2.3114e-10 | 3.3616e-10 | 7.9594e-12 | 2.4118e-11 | 1.0846e-11 | 5.9827e-13
1642.545 | 5.9237e-10 | 2.7438e-10 | 5.477e-12 | 2.3423e-10 | 3.3822e-10 | 7.9792e-12 | 2.4046e-11 | 1.1014e-11 | 6.5135e-13
1654.712 | 6.016e-10 | 2.7386e-10 | 5.546e-12 | 2.3428e-10 | 3.4201e-10 | 7.9947e-12 | 2.4372e-11 | 1.1084e-11 | 6.7305e-13
1666.879 | 6.0318e-10 | 2.7948e-10 | 5.3635e-12 | 2.3532e-10 | 3.4295e-10 | 8.0417e-12 | 2.462e-11 | 1.0975e-11 | 6.5445e-13
1679.046 | 6.133e-10 | 2.7956e-10 | 5.5495e-12 | 2.3592e-10 | 3.4692e-10 | 8.1853e-12 | 2.4805e-11 | 1.115e-11 | 6.3934e-13
1691.213 | 6.1256e-10 | 2.8286e-10 | 5.65e-12 | 2.4142e-10 | 3.4496e-10 | 8.0919e-12 | 2.4665e-11 | 1.1272e-11 | 6.4496e-13
1703.38 | 6.088e-10 | 2.8098e-10 | 5.7169e-12 | 2.4139e-10 | 3.512e-10 | 8.2818e-12 | 2.5436e-11 | 1.1386e-11 | 6.4748e-13
1715.547 | 6.1397e-10 | 2.8402e-10 | 5.7448e-12 | 2.4327e-10 | 3.5208e-10 | 8.2463e-12 | 2.5096e-11 | 1.1697e-11 | 6.6065e-13
1727.714 | 6.2304e-10 | 2.8309e-10 | 5.7333e-12 | 2.4225e-10 | 3.5521e-10 | 8.3763e-12 | 2.5216e-11 | 1.1394e-11 | 6.4031e-13
1739.881 | 6.3489e-10 | 2.8766e-10 | 5.7277e-12 | 2.4212e-10 | 3.5679e-10 | 8.2136e-12 | 2.5324e-11 | 1.178e-11 | 6.6433e-13
1752.048 | 6.2614e-10 | 2.8943e-10 | 5.8176e-12 | 2.4611e-10 | 3.6067e-10 | 8.3438e-12 | 2.5533e-11 | 1.1653e-11 | 6.8642e-13
1764.215 | 6.3195e-10 | 2.914e-10 | 5.7399e-12 | 2.4741e-10 | 3.6137e-10 | 8.3827e-12 | 2.5553e-11 | 1.1684e-11 | 7.3388e-13
1776.382 | 6.3798e-10 | 2.9452e-10 | 5.9881e-12 | 2.4731e-10 | 3.6474e-10 | 8.5282e-12 | 2.5804e-11 | 1.1854e-11 | 7.242e-13
1788.549 | 6.4177e-10 | 2.9499e-10 | 5.9288e-12 | 2.4857e-10 | 3.6737e-10 | 8.622e-12 | 2.5774e-11 | 1.196e-11 | 7.2517e-13
1800.716 | 6.3366e-10 | 2.992e-10 | 6.0609e-12 | 2.5187e-10 | 3.6774e-10 | 8.6197e-12 | 2.6051e-11 | 1.1841e-11 | 7.2768e-13
1812.883 | 6.4427e-10 | 2.9627e-10 | 5.9741e-12 | 2.5366e-10 | 3.6994e-10 | 8.4426e-12 | 2.5765e-11 | 1.1647e-11 | 7.304e-13
1825.05 | 6.4735e-10 | 2.9718e-10 | 5.9552e-12 | 2.5159e-10 | 3.6902e-10 | 8.5131e-12 | 2.6221e-11 | 1.1887e-11 | 6.8235e-13
1837.217 | 6.6268e-10 | 3.0561e-10 | 6.0805e-12 | 2.5285e-10 | 3.7714e-10 | 8.6911e-12 | 2.6581e-11 | 1.2066e-11 | 7.6508e-13
1849.384 | 6.5585e-10 | 3.0496e-10 | 5.94e-12 | 2.5599e-10 | 3.704e-10 | 8.7683e-12 | 2.6424e-11 | 1.2176e-11 | 7.4396e-13
1861.551 | 6.6106e-10 | 3.055e-10 | 6.2758e-12 | 2.5472e-10 | 3.7768e-10 | 8.8696e-12 | 2.6298e-11 | 1.2262e-11 | 7.1199e-13
1873.718 | 6.5698e-10 | 3.0443e-10 | 6.0658e-12 | 2.5707e-10 | 3.8358e-10 | 8.7739e-12 | 2.7025e-11 | 1.2573e-11 | 7.457e-13
1885.885 | 6.6495e-10 | 3.0786e-10 | 6.171e-12 | 2.5901e-10 | 3.7971e-10 | 8.6233e-12 | 2.674e-11 | 1.2389e-11 | 7.2904e-13
1898.052 | 6.7066e-10 | 3.0752e-10 | 6.047e-12 | 2.6303e-10 | 3.8325e-10 | 8.6834e-12 | 2.7018e-11 | 1.2262e-11 | 7.4338e-13
1910.219 | 6.7791e-10 | 3.1298e-10 | 6.1909e-12 | 2.6349e-10 | 3.8312e-10 | 8.8151e-12 | 2.7244e-11 | 1.2543e-11 | 7.211e-13
1922.386 | 6.7816e-10 | 3.1277e-10 | 6.158e-12 | 2.6107e-10 | 3.866e-10 | 8.8756e-12 | 2.7477e-11 | 1.2457e-11 | 7.4377e-13
1934.553 | 6.8046e-10 | 3.1283e-10 | 6.2626e-12 | 2.6533e-10 | 3.8925e-10 | 9.0236e-12 | 2.7714e-11 | 1.2686e-11 | 7.3892e-13
1946.72 | 6.9087e-10 | 3.1514e-10 | 6.4023e-12 | 2.6601e-10 | 3.9336e-10 | 8.9967e-12 | 2.7578e-11 | 1.2851e-11 | 8.1138e-13
1958.887 | 6.8601e-10 | 3.1856e-10 | 6.256e-12 | 2.7017e-10 | 3.9185e-10 | 9.0972e-12 | 2.7787e-11 | 1.2786e-11 | 7.583e-13
1971.054 | 6.8886e-10 | 3.1972e-10 | 6.4362e-12 | 2.7298e-10 | 4.0114e-10 | 9.1612e-12 | 2.8102e-11 | 1.2865e-11 | 7.5365e-13
1983.221 | 6.9846e-10 | 3.1952e-10 | 6.3748e-12 | 2.7117e-10 | 3.9888e-10 | 9.3158e-12 | 2.7815e-11 | 1.2849e-11 | 7.7593e-13
1995.388 | 6.971e-10 | 3.2448e-10 | 6.3103e-12 | 2.756e-10 | 4.0351e-10 | 9.5312e-12 | 2.8656e-11 | 1.2973e-11 | 7.8077e-13
2007.555 | 7.0914e-10 | 3.2373e-10 | 6.499e-12 | 2.7949e-10 | 4.0249e-10 | 9.3382e-12 | 2.8451e-11 | 1.3269e-11 | 7.519e-13
2019.722 | 7.036e-10 | 3.3095e-10 | 6.4647e-12 | 2.7741e-10 | 4.0695e-10 | 9.6319e-12 | 2.8724e-11 | 1.3283e-11 | 7.7244e-13
2031.889 | 7.1224e-10 | 3.3105e-10 | 6.6586e-12 | 2.8353e-10 | 4.1249e-10 | 9.5128e-12 | 2.8896e-11 | 1.3435e-11 | 8.0692e-13
2044.056 | 7.2773e-10 | 3.3209e-10 | 6.6691e-12 | 2.8657e-10 | 4.1025e-10 | 9.5182e-12 | 2.9182e-11 | 1.3316e-11 | 8.0266e-13
2056.223 | 7.2288e-10 | 3.34e-10 | 6.8677e-12 | 2.8453e-10 | 4.1483e-10 | 9.4694e-12 | 2.8892e-11 | 1.352e-11 | 7.8774e-13
2068.39 | 7.3055e-10 | 3.3788e-10 | 6.7652e-12 | 2.8784e-10 | 4.2097e-10 | 9.6761e-12 | 2.9189e-11 | 1.3671e-11 | 8.4528e-13
2080.557 | 7.3285e-10 | 3.3776e-10 | 6.9266e-12 | 2.8986e-10 | 4.2917e-10 | 9.8863e-12 | 2.971e-11 | 1.3802e-11 | 8.7454e-13
2092.724 | 7.4363e-10 | 3.3818e-10 | 6.9696e-12 | 2.9315e-10 | 4.2412e-10 | 9.8578e-12 | 2.9662e-11 | 1.4067e-11 | 8.4432e-13
2104.891 | 7.4166e-10 | 3.4555e-10 | 6.9031e-12 | 2.9585e-10 | 4.2972e-10 | 9.6556e-12 | 3.0255e-11 | 1.4054e-11 | 8.6505e-13
2117.058 | 7.3941e-10 | 3.4477e-10 | 6.8227e-12 | 2.9512e-10 | 4.3004e-10 | 9.8964e-12 | 2.9961e-11 | 1.4118e-11 | 8.5788e-13
2129.225 | 7.4575e-10 | 3.4783e-10 | 6.9275e-12 | 2.9803e-10 | 4.3193e-10 | 1.0202e-11 | 3.0275e-11 | 1.4306e-11 | 8.7996e-13
2141.392 | 7.5869e-10 | 3.4608e-10 | 7.2036e-12 | 2.9967e-10 | 4.3693e-10 | 1.0033e-11 | 3.0812e-11 | 1.4463e-11 | 8.912e-13
2153.559 | 7.6621e-10 | 3.4892e-10 | 7.0465e-12 | 2.9837e-10 | 4.439e-10 | 1.0089e-11 | 3.0775e-11 | 1.442e-11 | 8.6873e-13
2165.726 | 7.6194e-10 | 3.5384e-10 | 7.2505e-12 | 3.0535e-10 | 4.4531e-10 | 1.0198e-11 | 3.0881e-11 | 1.4431e-11 | 8.7125e-13
2177.893 | 7.785e-10 | 3.5615e-10 | 7.2889e-12 | 3.0712e-10 | 4.48e-10 | 1.0227e-11 | 3.1232e-11 | 1.4713e-11 | 9.3886e-13
2190.06 | 7.7975e-10 | 3.5708e-10 | 7.0455e-12 | 3.0782e-10 | 4.4654e-10 | 1.0262e-11 | 3.133e-11 | 1.4664e-11 | 8.8481e-13
2202.227 | 7.7545e-10 | 3.5497e-10 | 7.3882e-12 | 3.1094e-10 | 4.5118e-10 | 1.0473e-11 | 3.2033e-11 | 1.4918e-11 | 8.8733e-13
2214.394 | 7.8426e-10 | 3.6045e-10 | 7.5208e-12 | 3.0989e-10 | 4.5096e-10 | 1.0406e-11 | 3.1891e-11 | 1.5083e-11 | 9.0554e-13
2226.561 | 7.9202e-10 | 3.6248e-10 | 7.432e-12 | 3.1469e-10 | 4.5779e-10 | 1.0483e-11 | 3.1861e-11 | 1.4752e-11 | 8.8074e-13
2238.728 | 7.8898e-10 | 3.6295e-10 | 7.3226e-12 | 3.162e-10 | 4.569e-10 | 1.0614e-11 | 3.2403e-11 | 1.5051e-11 | 9.1387e-13
2250.895 | 7.9441e-10 | 3.6631e-10 | 7.4435e-12 | 3.1603e-10 | 4.6273e-10 | 1.0654e-11 | 3.2381e-11 | 1.5126e-11 | 8.9895e-13
2263.062 | 8.1085e-10 | 3.6844e-10 | 7.6982e-12 | 3.2235e-10 | 4.6572e-10 | 1.0667e-11 | 3.2613e-11 | 1.5428e-11 | 9.6502e-13
2275.229 | 8.1571e-10 | 3.7243e-10 | 7.7141e-12 | 3.2494e-10 | 4.7116e-10 | 1.063e-11 | 3.3126e-11 | 1.5407e-11 | 9.2607e-13
2287.396 | 8.0901e-10 | 3.733e-10 | 7.501e-12 | 3.2673e-10 | 4.7507e-10 | 1.0772e-11 | 3.2982e-11 | 1.5158e-11 | 9.3053e-13
2299.563 | 8.2388e-10 | 3.7462e-10 | 7.6928e-12 | 3.2853e-10 | 4.8024e-10 | 1.0824e-11 | 3.2659e-11 | 1.556e-11 | 9.0709e-13
2311.73 | 8.3267e-10 | 3.8142e-10 | 7.6037e-12 | 3.3132e-10 | 4.8208e-10 | 1.0892e-11 | 3.3588e-11 | 1.5583e-11 | 9.0166e-13
2323.897 | 8.3449e-10 | 3.8247e-10 | 7.8141e-12 | 3.2825e-10 | 4.872e-10 | 1.0901e-11 | 3.4111e-11 | 1.6149e-11 | 9.1736e-13
2336.064 | 8.3914e-10 | 3.8257e-10 | 7.8887e-12 | 3.383e-10 | 4.9038e-10 | 1.1076e-11 | 3.3881e-11 | 1.6007e-11 | 9.0651e-13
2348.231 | 8.5708e-10 | 3.841e-10 | 7.903e-12 | 3.361e-10 | 4.9065e-10 | 1.1126e-11 | 3.4573e-11 | 1.6372e-11 | 9.4351e-13
2360.398 | 8.6365e-10 | 3.9034e-10 | 8.0776e-12 | 3.4076e-10 | 4.9626e-10 | 1.1378e-11 | 3.4552e-11 | 1.6352e-11 | 1.0462e-12
2372.565 | 8.5445e-10 | 3.9133e-10 | 7.9722e-12 | 3.4043e-10 | 4.9656e-10 | 1.1331e-11 | 3.4311e-11 | 1.6412e-11 | 9.5281e-13
2384.732 | 8.6182e-10 | 3.9518e-10 | 8.2089e-12 | 3.4502e-10 | 5.0516e-10 | 1.1172e-11 | 3.5059e-11 | 1.6446e-11 | 9.7935e-13
2396.899 | 8.7672e-10 | 3.9666e-10 | 8.0305e-12 | 3.4776e-10 | 5.0536e-10 | 1.1456e-11 | 3.5177e-11 | 1.6621e-11 | 9.6192e-13
2409.066 | 8.7486e-10 | 3.953e-10 | 8.3711e-12 | 3.5383e-10 | 5.0624e-10 | 1.1403e-11 | 3.519e-11 | 1.673e-11 | 9.7102e-13
2421.233 | 8.7718e-10 | 4.0036e-10 | 8.164e-12 | 3.5898e-10 | 5.0955e-10 | 1.163e-11 | 3.5462e-11 | 1.6894e-11 | 1.0365e-12
2433.4 | 8.9093e-10 | 4.0452e-10 | 8.3963e-12 | 3.5746e-10 | 5.2025e-10 | 1.153e-11 | 3.5808e-11 | 1.7278e-11 | 1.0063e-12
2445.567 | 8.9289e-10 | 4.0852e-10 | 8.282e-12 | 3.6122e-10 | 5.2128e-10 | 1.195e-11 | 3.6016e-11 | 1.7396e-11 | 1.0448e-12
2457.734 | 8.9004e-10 | 4.0311e-10 | 8.6404e-12 | 3.6372e-10 | 5.2669e-10 | 1.1752e-11 | 3.6797e-11 | 1.714e-11 | 9.7683e-13
2469.901 | 8.997e-10 | 4.0997e-10 | 8.4447e-12 | 3.7079e-10 | 5.2679e-10 | 1.1887e-11 | 3.745e-11 | 1.7548e-11 | 1.027e-12
2482.068 | 9.1035e-10 | 4.1624e-10 | 8.6574e-12 | 3.6459e-10 | 5.3382e-10 | 1.2238e-11 | 3.7649e-11 | 1.7756e-11 | 1.1295e-12
2494.235 | 9.1755e-10 | 4.19e-10 | 8.6615e-12 | 3.695e-10 | 5.3564e-10 | 1.2058e-11 | 3.7689e-11 | 1.7867e-11 | 1.0696e-12
2506.402 | 9.1271e-10 | 4.1646e-10 | 8.9382e-12 | 3.7314e-10 | 5.3625e-10 | 1.2103e-11 | 3.8081e-11 | 1.7458e-11 | 1.0537e-12
2518.569 | 9.2726e-10 | 4.188e-10 | 8.8446e-12 | 3.7896e-10 | 5.4638e-10 | 1.2318e-11 | 3.7757e-11 | 1.8008e-11 | 1.0851e-12
2530.736 | 9.3147e-10 | 4.2812e-10 | 8.6954e-12 | 3.8086e-10 | 5.5092e-10 | 1.2278e-11 | 3.8453e-11 | 1.7856e-11 | 1.0758e-12
2542.903 | 9.2941e-10 | 4.227e-10 | 8.8364e-12 | 3.8071e-10 | 5.5035e-10 | 1.2602e-11 | 3.7733e-11 | 1.8157e-11 | 1.0993e-12
2555.07 | 9.4134e-10 | 4.2855e-10 | 8.8264e-12 | 3.8466e-10 | 5.5619e-10 | 1.2366e-11 | 3.8433e-11 | 1.8491e-11 | 1.1043e-12
2567.237 | 9.5458e-10 | 4.3476e-10 | 9.0308e-12 | 3.8822e-10 | 5.5912e-10 | 1.2685e-11 | 3.882e-11 | 1.8529e-11 | 1.097e-12
2579.404 | 9.5925e-10 | 4.3753e-10 | 9.0622e-12 | 3.9178e-10 | 5.602e-10 | 1.2778e-11 | 3.9899e-11 | 1.8598e-11 | 1.0648e-12
2591.571 | 9.6321e-10 | 4.3652e-10 | 9.2832e-12 | 3.9091e-10 | 5.6592e-10 | 1.2756e-11 | 3.9414e-11 | 1.8888e-11 | 1.1256e-12
2603.738 | 9.6847e-10 | 4.3803e-10 | 9.2003e-12 | 3.9505e-10 | 5.7121e-10 | 1.2647e-11 | 3.9872e-11 | 1.8787e-11 | 1.1076e-12
2615.905 | 9.7729e-10 | 4.4555e-10 | 9.3094e-12 | 3.997e-10 | 5.6559e-10 | 1.2833e-11 | 4.0199e-11 | 1.9565e-11 | 1.0857e-12
2628.072 | 9.7356e-10 | 4.469e-10 | 9.1643e-12 | 4.035e-10 | 5.8339e-10 | 1.2869e-11 | 4.0361e-11 | 1.9138e-11 | 1.0882e-12
2640.239 | 9.7902e-10 | 4.4813e-10 | 9.3857e-12 | 4.0366e-10 | 5.8054e-10 | 1.3027e-11 | 4.0943e-11 | 1.949e-11 | 1.1456e-12
2652.406 | 9.8699e-10 | 4.5384e-10 | 9.258e-12 | 4.055e-10 | 5.8629e-10 | 1.3195e-11 | 4.086e-11 | 1.9428e-11 | 1.1254e-12
2664.573 | 1.0018e-09 | 4.5374e-10 | 9.5221e-12 | 4.0912e-10 | 5.9226e-10 | 1.3265e-11 | 4.0836e-11 | 1.9736e-11 | 1.1886e-12
2676.74 | 1.0103e-09 | 4.5965e-10 | 9.4777e-12 | 4.1454e-10 | 6.0667e-10 | 1.321e-11 | 4.1966e-11 | 1.9837e-11 | 1.1464e-12
2688.907 | 1.0093e-09 | 4.5547e-10 | 9.6255e-12 | 4.1798e-10 | 5.9745e-10 | 1.3233e-11 | 4.1725e-11 | 1.971e-11 | 1.1578e-12
2701.074 | 1.0165e-09 | 4.6174e-10 | 9.6765e-12 | 4.1734e-10 | 6.0087e-10 | 1.341e-11 | 4.268e-11 | 1.9537e-11 | 1.2171e-12
2713.241 | 1.0238e-09 | 4.5995e-10 | 9.8017e-12 | 4.2215e-10 | 6.0776e-10 | 1.3746e-11 | 4.2483e-11 | 2.033e-11 | 1.22e-12
2725.408 | 1.0311e-09 | 4.6195e-10 | 9.8026e-12 | 4.249e-10 | 6.0852e-10 | 1.3219e-11 | 4.2546e-11 | 2.0429e-11 | 1.1841e-12
2737.575 | 1.0499e-09 | 4.684e-10 | 9.9406e-12 | 4.2744e-10 | 6.1742e-10 | 1.3527e-11 | 4.3086e-11 | 2.0634e-11 | 1.2204e-12
2749.742 | 1.0383e-09 | 4.719e-10 | 1.0066e-11 | 4.3241e-10 | 6.2299e-10 | 1.3796e-11 | 4.2968e-11 | 2.0408e-11 | 1.2103e-12
2761.909 | 1.0513e-09 | 4.7689e-10 | 9.9751e-12 | 4.3439e-10 | 6.1734e-10 | 1.3914e-11 | 4.3824e-11 | 2.0359e-11 | 1.2372e-12
2774.076 | 1.0511e-09 | 4.7295e-10 | 1.0164e-11 | 4.3432e-10 | 6.3115e-10 | 1.3885e-11 | 4.3681e-11 | 2.089e-11 | 1.1991e-12
2786.243 | 1.0612e-09 | 4.7856e-10 | 1.03e-11 | 4.4128e-10 | 6.3301e-10 | 1.3993e-11 | 4.4083e-11 | 2.0772e-11 | 1.2386e-12
2798.41 | 1.0582e-09 | 4.8461e-10 | 1.0066e-11 | 4.4586e-10 | 6.376e-10 | 1.4189e-11 | 4.4851e-11 | 2.1153e-11 | 1.1938e-12
2810.577 | 1.0822e-09 | 4.937e-10 | 1.0148e-11 | 4.5025e-10 | 6.4006e-10 | 1.4129e-11 | 4.4516e-11 | 2.136e-11 | 1.262e-12
2822.744 | 1.0805e-09 | 4.8767e-10 | 1.0376e-11 | 4.5103e-10 | 6.4629e-10 | 1.4054e-11 | 4.4637e-11 | 2.1858e-11 | 1.2219e-12
2834.911 | 1.0835e-09 | 4.9129e-10 | 1.0419e-11 | 4.5451e-10 | 6.5624e-10 | 1.4192e-11 | 4.5156e-11 | 2.1797e-11 | 1.2115e-12
2847.078 | 1.0982e-09 | 4.9553e-10 | 1.0177e-11 | 4.5734e-10 | 6.5395e-10 | 1.4424e-11 | 4.5324e-11 | 2.1743e-11 | 1.2655e-12
2859.245 | 1.0934e-09 | 4.9265e-10 | 1.0377e-11 | 4.6209e-10 | 6.6062e-10 | 1.4475e-11 | 4.5697e-11 | 2.195e-11 | 1.2266e-12
2871.412 | 1.1136e-09 | 4.9964e-10 | 1.0818e-11 | 4.6367e-10 | 6.7796e-10 | 1.4695e-11 | 4.6542e-11 | 2.2295e-11 | 1.3116e-12
2883.579 | 1.1243e-09 | 4.9853e-10 | 1.0737e-11 | 4.7531e-10 | 6.6807e-10 | 1.4833e-11 | 4.6308e-11 | 2.2287e-11 | 1.2626e-12
2895.746 | 1.1212e-09 | 5.0254e-10 | 1.0968e-11 | 4.6906e-10 | 6.7111e-10 | 1.478e-11 | 4.6647e-11 | 2.2444e-11 | 1.2909e-12
2907.913 | 1.1248e-09 | 5.1778e-10 | 1.0699e-11 | 4.7438e-10 | 6.7185e-10 | 1.5012e-11 | 4.7128e-11 | 2.2688e-11 | 1.3353e-12
2920.08 | 1.1265e-09 | 5.1209e-10 | 1.0911e-11 | 4.7863e-10 | 6.862e-10 | 1.5008e-11 | 4.7199e-11 | 2.2726e-11 | 1.3188e-12
2932.247 | 1.1381e-09 | 5.164e-10 | 1.0948e-11 | 4.7939e-10 | 6.8404e-10 | 1.501e-11 | 4.7439e-11 | 2.2756e-11 | 1.3442e-12
2944.414 | 1.1401e-09 | 5.2031e-10 | 1.1026e-11 | 4.8547e-10 | 6.857e-10 | 1.5118e-11 | 4.7434e-11 | 2.3196e-11 | 1.3238e-12
2956.581 | 1.1713e-09 | 5.1914e-10 | 1.1108e-11 | 4.9187e-10 | 7.0231e-10 | 1.5413e-11 | 4.8514e-11 | 2.3441e-11 | 1.3653e-12
2968.748 | 1.1679e-09 | 5.2245e-10 | 1.1065e-11 | 4.9088e-10 | 6.9457e-10 | 1.5306e-11 | 4.8154e-11 | 2.3533e-11 | 1.4009e-12
2980.915 | 1.1597e-09 | 5.2756e-10 | 1.1318e-11 | 4.9637e-10 | 7.0551e-10 | 1.5551e-11 | 4.9506e-11 | 2.3648e-11 | 1.3568e-12
2993.082 | 1.1786e-09 | 5.3804e-10 | 1.1341e-11 | 5.0057e-10 | 7.1025e-10 | 1.5376e-11 | 4.9877e-11 | 2.3539e-11 | 1.369e-12
3005.249 | 1.1815e-09 | 5.2887e-10 | 1.1408e-11 | 4.9776e-10 | 7.2767e-10 | 1.5655e-11 | 4.9512e-11 | 2.3761e-11 | 1.3715e-12
3017.416 | 1.1954e-09 | 5.4109e-10 | 1.1465e-11 | 5.1112e-10 | 7.2645e-10 | 1.594e-11 | 5.0361e-11 | 2.4552e-11 | 1.4145e-12
3029.583 | 1.2099e-09 | 5.4195e-10 | 1.125e-11 | 5.0889e-10 | 7.2396e-10 | 1.5679e-11 | 5.0229e-11 | 2.3887e-11 | 1.3941e-12
3041.75 | 1.1922e-09 | 5.4406e-10 | 1.1637e-11 | 5.0262e-10 | 7.2078e-10 | 1.5661e-11 | 5.0398e-11 | 2.4286e-11 | 1.4536e-12
3053.917 | 1.2114e-09 | 5.5143e-10 | 1.1551e-11 | 5.1229e-10 | 7.3106e-10 | 1.6313e-11 | 5.1065e-11 | 2.4418e-11 | 1.3775e-12
3066.084 | 1.2195e-09 | 5.5182e-10 | 1.1605e-11 | 5.1405e-10 | 7.3542e-10 | 1.6109e-11 | 5.146e-11 | 2.4527e-11 | 1.4219e-12
3078.251 | 1.2236e-09 | 5.594e-10 | 1.1587e-11 | 5.1782e-10 | 7.3603e-10 | 1.6051e-11 | 5.1595e-11 | 2.4757e-11 | 1.4486e-12
3090.418 | 1.2358e-09 | 5.5072e-10 | 1.1743e-11 | 5.216e-10 | 7.5081e-10 | 1.6083e-11 | 5.1511e-11 | 2.5101e-11 | 1.5412e-12
3102.585 | 1.2398e-09 | 5.5304e-10 | 1.1743e-11 | 5.2223e-10 | 7.4717e-10 | 1.6273e-11 | 5.2224e-11 | 2.4998e-11 | 1.4656e-12
3114.752 | 1.2455e-09 | 5.5713e-10 | 1.1945e-11 | 5.2657e-10 | 7.5397e-10 | 1.6423e-11 | 5.1721e-11 | 2.5462e-11 | 1.4926e-12
3126.919 | 1.2457e-09 | 5.5493e-10 | 1.2121e-11 | 5.3157e-10 | 7.6342e-10 | 1.6247e-11 | 5.1869e-11 | 2.5003e-11 | 1.5321e-12
3139.086 | 1.2526e-09 | 5.6196e-10 | 1.2175e-11 | 5.335e-10 | 7.5676e-10 | 1.6438e-11 | 5.2761e-11 | 2.5297e-11 | 1.4881e-12
3151.253 | 1.2512e-09 | 5.6728e-10 | 1.1878e-11 | 5.3826e-10 | 7.6682e-10 | 1.6536e-11 | 5.2803e-11 | 2.5697e-11 | 1.6106e-12
3163.42 | 1.2702e-09 | 5.7304e-10 | 1.2161e-11 | 5.4871e-10 | 7.7384e-10 | 1.6912e-11 | 5.2971e-11 | 2.5918e-11 | 1.5522e-12
3175.587 | 1.2732e-09 | 5.7801e-10 | 1.2321e-11 | 5.5019e-10 | 7.8178e-10 | 1.7004e-11 | 5.3405e-11 | 2.6264e-11 | 1.559e-12
3187.754 | 1.2808e-09 | 5.8202e-10 | 1.2434e-11 | 5.4778e-10 | 7.8859e-10 | 1.7149e-11 | 5.4487e-11 | 2.6163e-11 | 1.5325e-12
3199.921 | 1.3053e-09 | 5.8279e-10 | 1.2382e-11 | 5.5718e-10 | 7.8692e-10 | 1.7175e-11 | 5.4401e-11 | 2.6138e-11 | 1.4984e-12
3212.088 | 1.3096e-09 | 5.8772e-10 | 1.2364e-11 | 5.6163e-10 | 7.9198e-10 | 1.7125e-11 | 5.4582e-11 | 2.6262e-11 | 1.5823e-12
3224.255 | 1.3014e-09 | 5.8599e-10 | 1.2631e-11 | 5.6643e-10 | 7.9844e-10 | 1.7051e-11 | 5.5129e-11 | 2.6544e-11 | 1.5218e-12
3236.422 | 1.3153e-09 | 5.9321e-10 | 1.2703e-11 | 5.642e-10 | 8.012e-10 | 1.7284e-11 | 5.5195e-11 | 2.6962e-11 | 1.5774e-12
3248.589 | 1.3299e-09 | 5.905e-10 | 1.2629e-11 | 5.5843e-10 | 7.9864e-10 | 1.7369e-11 | 5.5567e-11 | 2.702e-11 | 1.6158e-12
3260.756 | 1.343e-09 | 5.9443e-10 | 1.2412e-11 | 5.6576e-10 | 8.0837e-10 | 1.7573e-11 | 5.5867e-11 | 2.6758e-11 | 1.5904e-12
3272.923 | 1.3402e-09 | 6.0367e-10 | 1.2472e-11 | 5.7363e-10 | 8.0493e-10 | 1.7576e-11 | 5.5996e-11 | 2.6938e-11 | 1.6481e-12
3285.09 | 1.3422e-09 | 6.0713e-10 | 1.2873e-11 | 5.7074e-10 | 8.2488e-10 | 1.7438e-11 | 5.6729e-11 | 2.723e-11 | 1.5949e-12
3297.257 | 1.3466e-09 | 6.0688e-10 | 1.2933e-11 | 5.8149e-10 | 8.3052e-10 | 1.7718e-11 | 5.7159e-11 | 2.7074e-11 | 1.6813e-12
3309.424 | 1.3604e-09 | 6.0607e-10 | 1.2919e-11 | 5.7904e-10 | 8.274e-10 | 1.8021e-11 | 5.7741e-11 | 2.7871e-11 | 1.6528e-12
3321.591 | 1.369e-09 | 6.1499e-10 | 1.2935e-11 | 5.9218e-10 | 8.4209e-10 | 1.7958e-11 | 5.7711e-11 | 2.7748e-11 | 1.666e-12
3333.758 | 1.3682e-09 | 6.1788e-10 | 1.3249e-11 | 5.8399e-10 | 8.3731e-10 | 1.8207e-11 | 5.8324e-11 | 2.7883e-11 | 1.6915e-12
3345.925 | 1.3752e-09 | 6.2403e-10 | 1.3216e-11 | 5.9636e-10 | 8.4187e-10 | 1.8274e-11 | 5.831e-11 | 2.7644e-11 | 1.7303e-12
3358.092 | 1.3717e-09 | 6.3123e-10 | 1.335e-11 | 5.9841e-10 | 8.5633e-10 | 1.8362e-11 | 5.8867e-11 | 2.8318e-11 | 1.7121e-12
3370.259 | 1.381e-09 | 6.3063e-10 | 1.3567e-11 | 6.0294e-10 | 8.5708e-10 | 1.8521e-11 | 5.9306e-11 | 2.8554e-11 | 1.6456e-12
3382.426 | 1.3977e-09 | 6.3423e-10 | 1.3607e-11 | 6.104e-10 | 8.6527e-10 | 1.8662e-11 | 5.8583e-11 | 2.8728e-11 | 1.7239e-12
3394.593 | 1.4062e-09 | 6.3637e-10 | 1.3595e-11 | 6.0812e-10 | 8.6338e-10 | 1.8463e-11 | 6.0001e-11 | 2.8785e-11 | 1.7163e-12
3406.76 | 1.4058e-09 | 6.3889e-10 | 1.3785e-11 | 6.1509e-10 | 8.6521e-10 | 1.8694e-11 | 5.963e-11 | 2.9102e-11 | 1.6927e-12
3418.927 | 1.4253e-09 | 6.4367e-10 | 1.3573e-11 | 6.2089e-10 | 8.7731e-10 | 1.8451e-11 | 6.0148e-11 | 2.8874e-11 | 1.6968e-12
3431.094 | 1.4126e-09 | 6.5753e-10 | 1.3779e-11 | 6.2388e-10 | 8.774e-10 | 1.8926e-11 | 6.1148e-11 | 2.8987e-11 | 1.7942e-12
3443.261 | 1.4522e-09 | 6.474e-10 | 1.3922e-11 | 6.1956e-10 | 8.8839e-10 | 1.887e-11 | 6.1991e-11 | 2.9049e-11 | 1.7735e-12
3455.428 | 1.4369e-09 | 6.623e-10 | 1.3859e-11 | 6.3329e-10 | 8.8485e-10 | 1.9147e-11 | 6.1572e-11 | 2.9628e-11 | 1.8058e-12
3467.595 | 1.472e-09 | 6.6107e-10 | 1.4014e-11 | 6.3329e-10 | 9.0486e-10 | 1.9153e-11 | 6.2093e-11 | 2.9551e-11 | 1.7898e-12
3479.762 | 1.4776e-09 | 6.6974e-10 | 1.4005e-11 | 6.4229e-10 | 9.131e-10 | 1.9377e-11 | 6.1737e-11 | 3.0266e-11 | 1.9469e-12
3491.929 | 1.4918e-09 | 6.6872e-10 | 1.4375e-11 | 6.3902e-10 | 9.0922e-10 | 1.956e-11 | 6.3054e-11 | 3.0975e-11 | 1.781e-12
3504.096 | 1.4958e-09 | 6.7181e-10 | 1.4536e-11 | 6.417e-10 | 9.0231e-10 | 1.9376e-11 | 6.3019e-11 | 3.069e-11 | 1.8762e-12
3516.263 | 1.4982e-09 | 6.7605e-10 | 1.4193e-11 | 6.4765e-10 | 9.1988e-10 | 1.9701e-11 | 6.288e-11 | 3.041e-11 | 1.8676e-12
3528.43 | 1.5043e-09 | 6.845e-10 | 1.4384e-11 | 6.5376e-10 | 9.2433e-10 | 1.9605e-11 | 6.2969e-11 | 3.0987e-11 | 1.8436e-12
3540.597 | 1.4982e-09 | 6.7922e-10 | 1.4321e-11 | 6.5254e-10 | 9.2835e-10 | 1.9961e-11 | 6.3678e-11 | 3.0845e-11 | 1.8622e-12
3552.764 | 1.5034e-09 | 6.8841e-10 | 1.4222e-11 | 6.6201e-10 | 9.2977e-10 | 1.9859e-11 | 6.4118e-11 | 3.1382e-11 | 1.9151e-12
3564.931 | 1.5244e-09 | 6.9154e-10 | 1.4437e-11 | 6.6119e-10 | 9.35e-10 | 2.0005e-11 | 6.4378e-11 | 3.1342e-11 | 1.9355e-12
3577.098 | 1.5291e-09 | 7.0053e-10 | 1.4593e-11 | 6.6823e-10 | 9.3369e-10 | 1.9917e-11 | 6.4357e-11 | 3.1864e-11 | 1.8626e-12
3589.265 | 1.5321e-09 | 6.8973e-10 | 1.4519e-11 | 6.6454e-10 | 9.4665e-10 | 2.0136e-11 | 6.4539e-11 | 3.122e-11 | 1.943e-12
3601.432 | 1.5424e-09 | 6.9851e-10 | 1.494e-11 | 6.7292e-10 | 9.4164e-10 | 2.0327e-11 | 6.5772e-11 | 3.1871e-11 | 1.9182e-12
3613.599 | 1.5411e-09 | 7.0744e-10 | 1.5206e-11 | 6.7993e-10 | 9.595e-10 | 2.0505e-11 | 6.6339e-11 | 3.2288e-11 | 1.905e-12
3625.766 | 1.5496e-09 | 7.1309e-10 | 1.5188e-11 | 6.9076e-10 | 9.6004e-10 | 2.052e-11 | 6.6762e-11 | 3.252e-11 | 1.9663e-12
3637.933 | 1.5506e-09 | 7.1068e-10 | 1.5079e-11 | 6.8664e-10 | 9.752e-10 | 2.0744e-11 | 6.6363e-11 | 3.2406e-11 | 1.9506e-12
3650.1 | 1.5713e-09 | 7.2017e-10 | 1.5143e-11 | 6.9498e-10 | 9.6427e-10 | 2.0817e-11 | 6.7058e-11 | 3.2813e-11 | 2.0114e-12
3662.267 | 1.5931e-09 | 7.177e-10 | 1.5451e-11 | 6.9817e-10 | 9.7401e-10 | 2.0803e-11 | 6.6863e-11 | 3.2809e-11 | 2.0567e-12
3674.434 | 1.5846e-09 | 7.2419e-10 | 1.5448e-11 | 7.1266e-10 | 9.8222e-10 | 2.1157e-11 | 6.7475e-11 | 3.3405e-11 | 2.0445e-12
3686.601 | 1.6015e-09 | 7.2346e-10 | 1.5429e-11 | 7.1707e-10 | 9.8844e-10 | 2.121e-11 | 6.8124e-11 | 3.304e-11 | 2.0408e-12
3698.768 | 1.5938e-09 | 7.2919e-10 | 1.5472e-11 | 7.0324e-10 | 9.8254e-10 | 2.1248e-11 | 6.8591e-11 | 3.3454e-11 | 2.1178e-12
3710.935 | 1.6131e-09 | 7.3612e-10 | 1.564e-11 | 7.1595e-10 | 9.8926e-10 | 2.1337e-11 | 6.9238e-11 | 3.3382e-11 | 2.0345e-12
3723.102 | 1.6203e-09 | 7.3824e-10 | 1.5807e-11 | 7.2084e-10 | 9.8808e-10 | 2.129e-11 | 6.8974e-11 | 3.414e-11 | 2.0271e-12
3735.269 | 1.6236e-09 | 7.4074e-10 | 1.5401e-11 | 7.2764e-10 | 9.9621e-10 | 2.1278e-11 | 6.9322e-11 | 3.3512e-11 | 2.1532e-12
3747.436 | 1.6131e-09 | 7.4802e-10 | 1.5865e-11 | 7.3245e-10 | 1.0144e-09 | 2.146e-11 | 7.0361e-11 | 3.454e-11 | 2.1255e-12
3759.603 | 1.6491e-09 | 7.55e-10 | 1.6144e-11 | 7.2607e-10 | 1.0259e-09 | 2.1934e-11 | 7.0025e-11 | 3.4028e-11 | 2.1511e-12
3771.77 | 1.6481e-09 | 7.5507e-10 | 1.5909e-11 | 7.3481e-10 | 1.0113e-09 | 2.2047e-11 | 6.9764e-11 | 3.5153e-11 | 2.1042e-12
3783.937 | 1.6343e-09 | 7.5877e-10 | 1.5873e-11 | 7.2678e-10 | 1.0181e-09 | 2.1813e-11 | 7.0756e-11 | 3.5609e-11 | 2.1441e-12
3796.104 | 1.6535e-09 | 7.6529e-10 | 1.6121e-11 | 7.3711e-10 | 1.0359e-09 | 2.2065e-11 | 7.1878e-11 | 3.5388e-11 | 2.1805e-12
3808.271 | 1.6692e-09 | 7.6304e-10 | 1.6003e-11 | 7.4214e-10 | 1.0284e-09 | 2.2396e-11 | 7.2228e-11 | 3.5388e-11 | 2.2369e-12
3820.438 | 1.6769e-09 | 7.6739e-10 | 1.6443e-11 | 7.5641e-10 | 1.0417e-09 | 2.22e-11 | 7.1686e-11 | 3.5267e-11 | 2.1679e-12
3832.605 | 1.6793e-09 | 7.7586e-10 | 1.6159e-11 | 7.4826e-10 | 1.0419e-09 | 2.2457e-11 | 7.2319e-11 | 3.5519e-11 | 2.2077e-12
3844.772 | 1.6777e-09 | 7.7909e-10 | 1.6331e-11 | 7.6327e-10 | 1.0453e-09 | 2.264e-11 | 7.2589e-11 | 3.5734e-11 | 2.1865e-12
3856.939 | 1.689e-09 | 7.8203e-10 | 1.6608e-11 | 7.5537e-10 | 1.0652e-09 | 2.2558e-11 | 7.2944e-11 | 3.6005e-11 | 2.1741e-12
3869.106 | 1.6887e-09 | 7.8988e-10 | 1.6607e-11 | 7.559e-10 | 1.0661e-09 | 2.2703e-11 | 7.3253e-11 | 3.6044e-11 | 2.2383e-12
3881.273 | 1.7012e-09 | 7.9027e-10 | 1.6707e-11 | 7.6496e-10 | 1.0697e-09 | 2.2736e-11 | 7.4491e-11 | 3.6733e-11 | 2.2567e-12
3893.44 | 1.7173e-09 | 7.8606e-10 | 1.6828e-11 | 7.7917e-10 | 1.082e-09 | 2.3362e-11 | 7.4328e-11 | 3.7407e-11 | 2.3051e-12
3905.607 | 1.7288e-09 | 7.9641e-10 | 1.6789e-11 | 7.7878e-10 | 1.0899e-09 | 2.3088e-11 | 7.6009e-11 | 3.6725e-11 | 2.1891e-12
3917.774 | 1.7605e-09 | 8.0856e-10 | 1.7191e-11 | 7.9252e-10 | 1.0856e-09 | 2.3619e-11 | 7.4771e-11 | 3.8011e-11 | 2.3506e-12
3929.941 | 1.758e-09 | 8.0648e-10 | 1.7188e-11 | 7.8844e-10 | 1.0884e-09 | 2.3883e-11 | 7.5704e-11 | 3.7904e-11 | 2.2594e-12
3942.108 | 1.7648e-09 | 8.1219e-10 | 1.742e-11 | 7.9344e-10 | 1.1018e-09 | 2.3413e-11 | 7.5623e-11 | 3.778e-11 | 2.3867e-12
3954.275 | 1.7515e-09 | 8.1992e-10 | 1.7308e-11 | 7.9848e-10 | 1.1019e-09 | 2.395e-11 | 7.6562e-11 | 3.8089e-11 | 2.347e-12
3966.442 | 1.7708e-09 | 8.2788e-10 | 1.7169e-11 | 8.1711e-10 | 1.1178e-09 | 2.3654e-11 | 7.7406e-11 | 3.8244e-11 | 2.3528e-12
3978.609 | 1.7702e-09 | 8.2926e-10 | 1.7515e-11 | 8.1228e-10 | 1.1086e-09 | 2.3727e-11 | 7.809e-11 | 3.8194e-11 | 2.42e-12
3990.776 | 1.7591e-09 | 8.2602e-10 | 1.7271e-11 | 8.1563e-10 | 1.1275e-09 | 2.4018e-11 | 7.8024e-11 | 3.8974e-11 | 2.4487e-12
4002.943 | 1.7912e-09 | 8.3844e-10 | 1.7242e-11 | 8.1469e-10 | 1.1233e-09 | 2.3965e-11 | 7.8059e-11 | 3.9309e-11 | 2.3739e-12
4015.11 | 1.7979e-09 | 8.3796e-10 | 1.7669e-11 | 8.2049e-10 | 1.1414e-09 | 2.4086e-11 | 7.9131e-11 | 3.8418e-11 | 2.425e-12
4027.277 | 1.8142e-09 | 8.4349e-10 | 1.7708e-11 | 8.2715e-10 | 1.1364e-09 | 2.4432e-11 | 7.8486e-11 | 3.9248e-11 | 2.4864e-12
4039.444 | 1.8115e-09 | 8.4304e-10 | 1.7632e-11 | 8.2837e-10 | 1.1349e-09 | 2.4518e-11 | 7.9017e-11 | 3.8993e-11 | 2.4638e-12
4051.611 | 1.8402e-09 | 8.4983e-10 | 1.779e-11 | 8.3182e-10 | 1.1522e-09 | 2.4085e-11 | 8.0436e-11 | 4.0176e-11 | 2.4679e-12
4063.778 | 1.8232e-09 | 8.5234e-10 | 1.7841e-11 | 8.4362e-10 | 1.1624e-09 | 2.4681e-11 | 8.1175e-11 | 3.9639e-11 | 2.4903e-12
4075.945 | 1.8577e-09 | 8.5949e-10 | 1.8221e-11 | 8.4854e-10 | 1.155e-09 | 2.4659e-11 | 8.056e-11 | 4.032e-11 | 2.5701e-12
4088.112 | 1.8462e-09 | 8.6962e-10 | 1.8276e-11 | 8.4236e-10 | 1.17e-09 | 2.493e-11 | 8.1441e-11 | 4.0751e-11 | 2.5302e-12
4100.279 | 1.8633e-09 | 8.7231e-10 | 1.831e-11 | 8.5175e-10 | 1.1894e-09 | 2.4759e-11 | 8.1764e-11 | 4.0777e-11 | 2.5298e-12
4112.446 | 1.8561e-09 | 8.699e-10 | 1.8512e-11 | 8.5196e-10 | 1.184e-09 | 2.5458e-11 | 8.2632e-11 | 4.0415e-11 | 2.6645e-12
4124.613 | 1.8955e-09 | 8.8524e-10 | 1.8676e-11 | 8.5341e-10 | 1.1872e-09 | 2.5189e-11 | 8.2633e-11 | 4.0664e-11 | 2.6271e-12
4136.78 | 1.8921e-09 | 8.7462e-10 | 1.845e-11 | 8.5583e-10 | 1.192e-09 | 2.5022e-11 | 8.3502e-11 | 4.203e-11 | 2.5707e-12
4148.947 | 1.895e-09 | 8.9315e-10 | 1.8685e-11 | 8.7315e-10 | 1.1976e-09 | 2.5355e-11 | 8.4636e-11 | 4.1139e-11 | 2.6345e-12
4161.114 | 1.9051e-09 | 8.9055e-10 | 1.8715e-11 | 8.7138e-10 | 1.2045e-09 | 2.5787e-11 | 8.4616e-11 | 4.1644e-11 | 2.6052e-12
4173.281 | 1.8994e-09 | 8.9391e-10 | 1.8796e-11 | 8.8489e-10 | 1.2072e-09 | 2.5428e-11 | 8.4898e-11 | 4.1863e-11 | 2.6225e-12
4185.448 | 1.9168e-09 | 9.0737e-10 | 1.882e-11 | 8.8029e-10 | 1.2101e-09 | 2.5426e-11 | 8.4407e-11 | 4.2782e-11 | 2.6781e-12
4197.615 | 1.9245e-09 | 9.1354e-10 | 1.9215e-11 | 8.9219e-10 | 1.2243e-09 | 2.6078e-11 | 8.4738e-11 | 4.2434e-11 | 2.7141e-12
4209.782 | 1.9367e-09 | 9.0944e-10 | 1.919e-11 | 8.9936e-10 | 1.2178e-09 | 2.5929e-11 | 8.5351e-11 | 4.2854e-11 | 2.7523e-12
4221.949 | 1.9404e-09 | 9.1508e-10 | 1.923e-11 | 8.9904e-10 | 1.2328e-09 | 2.6257e-11 | 8.5565e-11 | 4.2436e-11 | 2.7594e-12
4234.116 | 1.9591e-09 | 9.247e-10 | 1.9495e-11 | 8.9775e-10 | 1.2367e-09 | 2.5795e-11 | 8.6862e-11 | 4.3922e-11 | 2.7552e-12
4246.283 | 1.9518e-09 | 9.2414e-10 | 1.9105e-11 | 9.0282e-10 | 1.256e-09 | 2.6285e-11 | 8.6728e-11 | 4.3361e-11 | 2.8177e-12
4258.45 | 1.9529e-09 | 9.3014e-10 | 1.9462e-11 | 9.1456e-10 | 1.2431e-09 | 2.6648e-11 | 8.8599e-11 | 4.3986e-11 | 2.7391e-12
4270.617 | 1.985e-09 | 9.3812e-10 | 1.9816e-11 | 9.1365e-10 | 1.2568e-09 | 2.6713e-11 | 8.8088e-11 | 4.3769e-11 | 2.8423e-12
4282.784 | 1.968e-09 | 9.2631e-10 | 1.9908e-11 | 9.2153e-10 | 1.2679e-09 | 2.6973e-11 | 8.7749e-11 | 4.4398e-11 | 2.8768e-12
4294.951 | 1.9855e-09 | 9.5105e-10 | 1.9863e-11 | 9.1918e-10 | 1.2923e-09 | 2.668e-11 | 8.8617e-11 | 4.4865e-11 | 2.778e-12
4307.118 | 1.9974e-09 | 9.4811e-10 | 1.9891e-11 | 9.4254e-10 | 1.3007e-09 | 2.6718e-11 | 8.8388e-11 | 4.443e-11 | 2.8298e-12
4319.285 | 2.0098e-09 | 9.5145e-10 | 1.9727e-11 | 9.4318e-10 | 1.2876e-09 | 2.7481e-11 | 8.9508e-11 | 4.5171e-11 | 2.834e-12
4331.452 | 2.0249e-09 | 9.5144e-10 | 2.0303e-11 | 9.352e-10 | 1.2915e-09 | 2.737e-11 | 9.0301e-11 | 4.5185e-11 | 2.8947e-12
4343.619 | 2.0045e-09 | 9.565e-10 | 2.0044e-11 | 9.5581e-10 | 1.2952e-09 | 2.7119e-11 | 8.9889e-11 | 4.5249e-11 | 2.8239e-12
4355.786 | 2.0215e-09 | 9.7947e-10 | 2.0379e-11 | 9.5903e-10 | 1.3086e-09 | 2.7289e-11 | 9.1701e-11 | 4.5607e-11 | 2.9444e-12
4367.953 | 2.0412e-09 | 9.7011e-10 | 2.077e-11 | 9.7657e-10 | 1.3108e-09 | 2.79e-11 | 9.1158e-11 | 4.6433e-11 | 3.0311e-12
4380.12 | 2.0619e-09 | 9.769e-10 | 2.0247e-11 | 9.6706e-10 | 1.3215e-09 | 2.7844e-11 | 9.224e-11 | 4.6786e-11 | 2.9003e-12
4392.287 | 2.0569e-09 | 9.7923e-10 | 2.0694e-11 | 9.7824e-10 | 1.3234e-09 | 2.7879e-11 | 9.2183e-11 | 4.7009e-11 | 3.0491e-12
4404.454 | 2.0807e-09 | 9.9908e-10 | 2.0648e-11 | 9.9209e-10 | 1.3468e-09 | 2.8376e-11 | 9.2415e-11 | 4.69e-11 | 3.07e-12
4416.621 | 2.089e-09 | 1.0059e-09 | 2.0722e-11 | 9.9769e-10 | 1.3262e-09 | 2.8248e-11 | 9.3153e-11 | 4.7373e-11 | 3.0002e-12
4428.788 | 2.1084e-09 | 1.0031e-09 | 2.0755e-11 | 9.8463e-10 | 1.3268e-09 | 2.8635e-11 | 9.4491e-11 | 4.7025e-11 | 2.9983e-12
4440.955 | 2.0835e-09 | 1.0056e-09 | 2.1061e-11 | 1.0063e-09 | 1.3614e-09 | 2.8832e-11 | 9.4739e-11 | 4.754e-11 | 3.0396e-12
4453.122 | 2.1126e-09 | 1.0155e-09 | 2.0948e-11 | 1.0128e-09 | 1.3553e-09 | 2.8795e-11 | 9.4373e-11 | 4.7715e-11 | 3.0349e-12
4465.289 | 2.1238e-09 | 1.011e-09 | 2.1124e-11 | 1.0173e-09 | 1.3556e-09 | 2.862e-11 | 9.4805e-11 | 4.8213e-11 | 3.1769e-12
4477.456 | 2.1299e-09 | 1.0163e-09 | 2.1324e-11 | 1.0081e-09 | 1.3686e-09 | 2.9091e-11 | 9.5233e-11 | 4.8516e-11 | 3.1039e-12
4489.623 | 2.1299e-09 | 1.0167e-09 | 2.1717e-11 | 1.0152e-09 | 1.3711e-09 | 2.8583e-11 | 9.6594e-11 | 4.8408e-11 | 3.1188e-12
4501.79 | 2.121e-09 | 1.0327e-09 | 2.1502e-11 | 1.0222e-09 | 1.3856e-09 | 2.9544e-11 | 9.7186e-11 | 4.9374e-11 | 3.0996e-12
4513.957 | 2.1591e-09 | 1.0282e-09 | 2.1641e-11 | 1.0279e-09 | 1.3798e-09 | 2.9273e-11 | 9.851e-11 | 4.9632e-11 | 3.2411e-12
4526.124 | 2.1787e-09 | 1.0382e-09 | 2.1698e-11 | 1.0373e-09 | 1.3901e-09 | 2.9033e-11 | 9.8697e-11 | 4.9068e-11 | 3.2292e-12
4538.291 | 2.1552e-09 | 1.0397e-09 | 2.1646e-11 | 1.0407e-09 | 1.3936e-09 | 2.9509e-11 | 9.7231e-11 | 4.9697e-11 | 3.2194e-12
4550.458 | 2.1823e-09 | 1.0366e-09 | 2.1706e-11 | 1.0244e-09 | 1.4187e-09 | 2.9931e-11 | 9.9484e-11 | 4.9828e-11 | 3.2289e-12
4562.625 | 2.1872e-09 | 1.0616e-09 | 2.1611e-11 | 1.0489e-09 | 1.4167e-09 | 3.0011e-11 | 9.969e-11 | 5.0031e-11 | 3.3488e-12
4574.792 | 2.2188e-09 | 1.0569e-09 | 2.2205e-11 | 1.0534e-09 | 1.4327e-09 | 2.9754e-11 | 1.0085e-10 | 5.0999e-11 | 3.3575e-12
4586.959 | 2.2024e-09 | 1.0674e-09 | 2.2107e-11 | 1.0578e-09 | 1.4537e-09 | 3.0124e-11 | 1.0011e-10 | 5.1267e-11 | 3.2453e-12
4599.126 | 2.2104e-09 | 1.08e-09 | 2.2068e-11 | 1.0679e-09 | 1.4352e-09 | 3.0417e-11 | 1.0099e-10 | 5.1007e-11 | 3.404e-12
4611.293 | 2.228e-09 | 1.0631e-09 | 2.2475e-11 | 1.0667e-09 | 1.438e-09 | 3.0596e-11 | 1.0242e-10 | 5.1425e-11 | 3.4067e-12
4623.46 | 2.2538e-09 | 1.0815e-09 | 2.2133e-11 | 1.0786e-09 | 1.44e-09 | 3.0455e-11 | 1.0233e-10 | 5.201e-11 | 3.4292e-12
4635.627 | 2.2638e-09 | 1.0935e-09 | 2.2526e-11 | 1.0888e-09 | 1.4621e-09 | 3.0982e-11 | 1.0105e-10 | 5.1774e-11 | 3.3341e-12
4647.794 | 2.2507e-09 | 1.0982e-09 | 2.2575e-11 | 1.0979e-09 | 1.4693e-09 | 3.1135e-11 | 1.0331e-10 | 5.2135e-11 | 3.4222e-12
4659.961 | 2.307e-09 | 1.1045e-09 | 2.2713e-11 | 1.0949e-09 | 1.48e-09 | 3.0844e-11 | 1.0424e-10 | 5.2773e-11 | 3.4736e-12
4672.128 | 2.2896e-09 | 1.1053e-09 | 2.2747e-11 | 1.0941e-09 | 1.4756e-09 | 3.1085e-11 | 1.039e-10 | 5.3221e-11 | 3.4889e-12
4684.295 | 2.2967e-09 | 1.1055e-09 | 2.2665e-11 | 1.1082e-09 | 1.4931e-09 | 3.1536e-11 | 1.0474e-10 | 5.3018e-11 | 3.447e-12
4696.462 | 2.2778e-09 | 1.1239e-09 | 2.3194e-11 | 1.1229e-09 | 1.5103e-09 | 3.1772e-11 | 1.0489e-10 | 5.2997e-11 | 3.4641e-12
4708.629 | 2.3176e-09 | 1.1159e-09 | 2.3165e-11 | 1.1121e-09 | 1.4999e-09 | 3.1679e-11 | 1.059e-10 | 5.406e-11 | 3.5507e-12
4720.796 | 2.3046e-09 | 1.1373e-09 | 2.3078e-11 | 1.1289e-09 | 1.5267e-09 | 3.1968e-11 | 1.0708e-10 | 5.4141e-11 | 3.5602e-12
4732.963 | 2.3341e-09 | 1.1193e-09 | 2.3553e-11 | 1.1279e-09 | 1.5139e-09 | 3.1862e-11 | 1.0656e-10 | 5.4298e-11 | 3.5065e-12
4745.13 | 2.3634e-09 | 1.1306e-09 | 2.3707e-11 | 1.1364e-09 | 1.525e-09 | 3.2254e-11 | 1.0745e-10 | 5.4957e-11 | 3.6167e-12
4757.297 | 2.3518e-09 | 1.1453e-09 | 2.3583e-11 | 1.1451e-09 | 1.5377e-09 | 3.2839e-11 | 1.0787e-10 | 5.4788e-11 | 3.6018e-12
4769.464 | 2.3729e-09 | 1.1557e-09 | 2.4567e-11 | 1.1469e-09 | 1.532e-09 | 3.2221e-11 | 1.0856e-10 | 5.5839e-11 | 3.609e-12
4781.631 | 2.3753e-09 | 1.1559e-09 | 2.3914e-11 | 1.1618e-09 | 1.5592e-09 | 3.2874e-11 | 1.0912e-10 | 5.614e-11 | 3.6824e-12
4793.798 | 2.3968e-09 | 1.1664e-09 | 2.3982e-11 | 1.1507e-09 | 1.546e-09 | 3.3196e-11 | 1.0939e-10 | 5.5589e-11 | 3.6721e-12
4805.965 | 2.3725e-09 | 1.1701e-09 | 2.4272e-11 | 1.1649e-09 | 1.5583e-09 | 3.2923e-11 | 1.0994e-10 | 5.5994e-11 | 3.6562e-12
4818.132 | 2.3935e-09 | 1.1806e-09 | 2.396e-11 | 1.1869e-09 | 1.5587e-09 | 3.3399e-11 | 1.1045e-10 | 5.6474e-11 | 3.7651e-12
4830.299 | 2.3771e-09 | 1.1799e-09 | 2.4191e-11 | 1.1854e-09 | 1.5649e-09 | 3.342e-11 | 1.1083e-10 | 5.6982e-11 | 3.7955e-12
4842.466 | 2.4125e-09 | 1.1884e-09 | 2.4068e-11 | 1.1999e-09 | 1.5879e-09 | 3.3735e-11 | 1.129e-10 | 5.7247e-11 | 3.7134e-12
4854.633 | 2.4136e-09 | 1.1864e-09 | 2.4873e-11 | 1.187e-09 | 1.5917e-09 | 3.3522e-11 | 1.1187e-10 | 5.756e-11 | 3.7523e-12
4866.8 | 2.4309e-09 | 1.2049e-09 | 2.4343e-11 | 1.1863e-09 | 1.5976e-09 | 3.3671e-11 | 1.1276e-10 | 5.684e-11 | 3.8808e-12
4878.967 | 2.4524e-09 | 1.192e-09 | 2.4793e-11 | 1.1939e-09 | 1.6206e-09 | 3.3631e-11 | 1.1435e-10 | 5.8166e-11 | 3.8742e-12
4891.134 | 2.452e-09 | 1.2016e-09 | 2.4905e-11 | 1.2038e-09 | 1.6058e-09 | 3.4295e-11 | 1.1301e-10 | 5.8539e-11 | 3.9042e-12
4903.301 | 2.4513e-09 | 1.2174e-09 | 2.4963e-11 | 1.2159e-09 | 1.6281e-09 | 3.4312e-11 | 1.1343e-10 | 5.7812e-11 | 3.8293e-12
4915.468 | 2.4533e-09 | 1.2273e-09 | 2.4792e-11 | 1.2246e-09 | 1.6296e-09 | 3.4159e-11 | 1.1433e-10 | 5.8322e-11 | 3.8973e-12
4927.635 | 2.4939e-09 | 1.2425e-09 | 2.4786e-11 | 1.2014e-09 | 1.6217e-09 | 3.4497e-11 | 1.1512e-10 | 5.8984e-11 | 3.9137e-12
4939.802 | 2.4787e-09 | 1.2281e-09 | 2.5141e-11 | 1.2259e-09 | 1.6337e-09 | 3.4769e-11 | 1.159e-10 | 5.897e-11 | 3.9025e-12
4951.969 | 2.4825e-09 | 1.2345e-09 | 2.4974e-11 | 1.2257e-09 | 1.6367e-09 | 3.4606e-11 | 1.1573e-10 | 5.9707e-11 | 4.0121e-12
4964.136 | 2.5192e-09 | 1.2503e-09 | 2.5637e-11 | 1.2521e-09 | 1.666e-09 | 3.5111e-11 | 1.1627e-10 | 6.011e-11 | 3.9842e-12
4976.303 | 2.5249e-09 | 1.2464e-09 | 2.5563e-11 | 1.2451e-09 | 1.6661e-09 | 3.4838e-11 | 1.1725e-10 | 6.0405e-11 | 3.9484e-12
4988.47 | 2.4984e-09 | 1.2465e-09 | 2.5796e-11 | 1.267e-09 | 1.6847e-09 | 3.504e-11 | 1.1663e-10 | 6.0191e-11 | 4.0561e-12
5000.637 | 2.5323e-09 | 1.2514e-09 | 2.589e-11 | 1.2578e-09 | 1.6467e-09 | 3.5437e-11 | 1.1878e-10 | 6.0619e-11 | 4.1005e-12
5012.804 | 2.5293e-09 | 1.2632e-09 | 2.5465e-11 | 1.2493e-09 | 1.6814e-09 | 3.5607e-11 | 1.1905e-10 | 6.0755e-11 | 4.0838e-12
5024.971 | 2.5411e-09 | 1.2873e-09 | 2.5849e-11 | 1.2621e-09 | 1.6841e-09 | 3.5618e-11 | 1.1931e-10 | 6.0476e-11 | 4.1561e-12
5037.138 | 2.5831e-09 | 1.2822e-09 | 2.6058e-11 | 1.2814e-09 | 1.6931e-09 | 3.6064e-11 | 1.1874e-10 | 6.1304e-11 | 4.2026e-12
5049.305 | 2.5931e-09 | 1.2984e-09 | 2.6172e-11 | 1.2745e-09 | 1.7132e-09 | 3.6058e-11 | 1.2098e-10 | 6.2051e-11 | 4.1536e-12
5061.472 | 2.6049e-09 | 1.2872e-09 | 2.6749e-11 | 1.2792e-09 | 1.7041e-09 | 3.6231e-11 | 1.2051e-10 | 6.1881e-11 | 4.0951e-12
5073.639 | 2.5701e-09 | 1.3059e-09 | 2.5818e-11 | 1.2893e-09 | 1.7336e-09 | 3.6617e-11 | 1.2019e-10 | 6.2194e-11 | 4.2051e-12
5085.806 | 2.5802e-09 | 1.3062e-09 | 2.6519e-11 | 1.2927e-09 | 1.7205e-09 | 3.6566e-11 | 1.2173e-10 | 6.2673e-11 | 4.1228e-12
5097.973 | 2.6398e-09 | 1.3181e-09 | 2.694e-11 | 1.3039e-09 | 1.7177e-09 | 3.6598e-11 | 1.2308e-10 | 6.2063e-11 | 4.3049e-12
5110.14 | 2.6496e-09 | 1.3167e-09 | 2.6337e-11 | 1.3012e-09 | 1.7274e-09 | 3.7318e-11 | 1.2225e-10 | 6.415e-11 | 4.1927e-12
5122.307 | 2.6444e-09 | 1.3286e-09 | 2.678e-11 | 1.2991e-09 | 1.7633e-09 | 3.7029e-11 | 1.2321e-10 | 6.2753e-11 | 4.3256e-12
5134.474 | 2.6556e-09 | 1.3314e-09 | 2.6728e-11 | 1.3009e-09 | 1.7563e-09 | 3.6825e-11 | 1.2357e-10 | 6.3667e-11 | 4.3113e-12
5146.641 | 2.6621e-09 | 1.3507e-09 | 2.6816e-11 | 1.3311e-09 | 1.7546e-09 | 3.7882e-11 | 1.2542e-10 | 6.3519e-11 | 4.3812e-12
5158.808 | 2.6788e-09 | 1.3453e-09 | 2.7053e-11 | 1.3315e-09 | 1.7652e-09 | 3.7328e-11 | 1.2643e-10 | 6.4266e-11 | 4.3407e-12
5170.975 | 2.6802e-09 | 1.3582e-09 | 2.7376e-11 | 1.3437e-09 | 1.7895e-09 | 3.757e-11 | 1.273e-10 | 6.4307e-11 | 4.395e-12
5183.142 | 2.6969e-09 | 1.3526e-09 | 2.7571e-11 | 1.3427e-09 | 1.7924e-09 | 3.8133e-11 | 1.2537e-10 | 6.4722e-11 | 4.4012e-12
5195.309 | 2.7103e-09 | 1.3693e-09 | 2.7734e-11 | 1.3447e-09 | 1.7999e-09 | 3.8621e-11 | 1.27e-10 | 6.5308e-11 | 4.4678e-12
5207.476 | 2.7263e-09 | 1.3771e-09 | 2.7386e-11 | 1.372e-09 | 1.8208e-09 | 3.8301e-11 | 1.2616e-10 | 6.6394e-11 | 4.5331e-12
5219.643 | 2.7508e-09 | 1.4001e-09 | 2.7434e-11 | 1.3646e-09 | 1.8163e-09 | 3.8747e-11 | 1.2834e-10 | 6.6214e-11 | 4.3901e-12
5231.81 | 2.7446e-09 | 1.3853e-09 | 2.8262e-11 | 1.3609e-09 | 1.8084e-09 | 3.8793e-11 | 1.2877e-10 | 6.7201e-11 | 4.624e-12
5243.977 | 2.7705e-09 | 1.3999e-09 | 2.7903e-11 | 1.3822e-09 | 1.8258e-09 | 3.9287e-11 | 1.289e-10 | 6.6257e-11 | 4.5438e-12
5256.144 | 2.741e-09 | 1.4024e-09 | 2.8305e-11 | 1.3804e-09 | 1.845e-09 | 3.9048e-11 | 1.302e-10 | 6.7101e-11 | 4.5965e-12
5268.311 | 2.7619e-09 | 1.4117e-09 | 2.8633e-11 | 1.3822e-09 | 1.8392e-09 | 3.8906e-11 | 1.2967e-10 | 6.713e-11 | 4.6929e-12
5280.478 | 2.7903e-09 | 1.4237e-09 | 2.8501e-11 | 1.3884e-09 | 1.8562e-09 | 4.0327e-11 | 1.3042e-10 | 6.7596e-11 | 4.6096e-12
5292.645 | 2.8231e-09 | 1.4344e-09 | 2.8586e-11 | 1.4231e-09 | 1.8597e-09 | 3.9903e-11 | 1.3157e-10 | 6.7933e-11 | 4.6573e-12
5304.812 | 2.8292e-09 | 1.4213e-09 | 2.8677e-11 | 1.4119e-09 | 1.8806e-09 | 4.0099e-11 | 1.3327e-10 | 6.9048e-11 | 4.7526e-12
5316.979 | 2.8194e-09 | 1.4522e-09 | 2.9147e-11 | 1.4234e-09 | 1.9114e-09 | 3.9689e-11 | 1.3406e-10 | 6.8989e-11 | 4.7305e-12
5329.146 | 2.8101e-09 | 1.4398e-09 | 2.8882e-11 | 1.4202e-09 | 1.8686e-09 | 4.0202e-11 | 1.3294e-10 | 6.9003e-11 | 4.6647e-12
5341.313 | 2.8286e-09 | 1.4456e-09 | 2.913e-11 | 1.4185e-09 | 1.8878e-09 | 4.0825e-11 | 1.3489e-10 | 6.9032e-11 | 4.6993e-12
5353.48 | 2.8723e-09 | 1.4537e-09 | 2.9338e-11 | 1.4271e-09 | 1.8766e-09 | 4.0579e-11 | 1.3664e-10 | 6.9441e-11 | 4.9107e-12
5365.647 | 2.8652e-09 | 1.4559e-09 | 2.9409e-11 | 1.4285e-09 | 1.91e-09 | 4.0908e-11 | 1.3403e-10 | 6.9923e-11 | 4.7894e-12
5377.814 | 2.8666e-09 | 1.4707e-09 | 2.9573e-11 | 1.4481e-09 | 1.9294e-09 | 4.1286e-11 | 1.3567e-10 | 7.0681e-11 | 4.8923e-12
5389.981 | 2.8986e-09 | 1.473e-09 | 2.9416e-11 | 1.4704e-09 | 1.8959e-09 | 4.1279e-11 | 1.3749e-10 | 7.0905e-11 | 4.7635e-12
5402.148 | 2.9028e-09 | 1.4885e-09 | 2.997e-11 | 1.4486e-09 | 1.9405e-09 | 4.1292e-11 | 1.3714e-10 | 7.1292e-11 | 4.8762e-12
5414.315 | 2.892e-09 | 1.4986e-09 | 3.0255e-11 | 1.4797e-09 | 1.9351e-09 | 4.171e-11 | 1.394e-10 | 7.1244e-11 | 4.8477e-12
5426.482 | 2.9248e-09 | 1.5145e-09 | 3.0352e-11 | 1.4704e-09 | 1.9401e-09 | 4.1298e-11 | 1.3929e-10 | 7.257e-11 | 4.82e-12
5438.649 | 2.9024e-09 | 1.5077e-09 | 3.0468e-11 | 1.4865e-09 | 1.9654e-09 | 4.1665e-11 | 1.3941e-10 | 7.2515e-11 | 4.9448e-12
5450.816 | 2.9411e-09 | 1.5166e-09 | 3.0243e-11 | 1.4772e-09 | 1.9638e-09 | 4.2301e-11 | 1.4002e-10 | 7.254e-11 | 4.9421e-12
5462.983 | 2.9669e-09 | 1.5219e-09 | 3.0315e-11 | 1.4866e-09 | 1.9713e-09 | 4.2371e-11 | 1.3979e-10 | 7.2623e-11 | 4.9961e-12
5475.15 | 2.9603e-09 | 1.543e-09 | 3.0535e-11 | 1.5059e-09 | 1.9625e-09 | 4.222e-11 | 1.4157e-10 | 7.2722e-11 | 4.9305e-12
5487.317 | 3.0012e-09 | 1.5514e-09 | 3.0375e-11 | 1.5159e-09 | 1.9824e-09 | 4.2209e-11 | 1.4155e-10 | 7.3634e-11 | 5.1469e-12
5499.484 | 3.0082e-09 | 1.5456e-09 | 3.0758e-11 | 1.5051e-09 | 1.9866e-09 | 4.2933e-11 | 1.4176e-10 | 7.3507e-11 | 5.0231e-12
5511.651 | 3.0038e-09 | 1.5541e-09 | 3.0894e-11 | 1.5169e-09 | 1.9889e-09 | 4.3007e-11 | 1.4306e-10 | 7.3894e-11 | 5.0764e-12
5523.818 | 3.0124e-09 | 1.5429e-09 | 3.1322e-11 | 1.5284e-09 | 2.015e-09 | 4.3522e-11 | 1.4319e-10 | 7.3651e-11 | 5.2176e-12
5535.985 | 3.0124e-09 | 1.5562e-09 | 3.0524e-11 | 1.5393e-09 | 2.0027e-09 | 4.3115e-11 | 1.4489e-10 | 7.6141e-11 | 5.186e-12
5548.152 | 3.0022e-09 | 1.5831e-09 | 3.1647e-11 | 1.5197e-09 | 2.0195e-09 | 4.4112e-11 | 1.4461e-10 | 7.4668e-11 | 5.192e-12
5560.319 | 3.0405e-09 | 1.5983e-09 | 3.1023e-11 | 1.5552e-09 | 2.0104e-09 | 4.4093e-11 | 1.4599e-10 | 7.5465e-11 | 5.3023e-12
5572.486 | 3.0334e-09 | 1.5841e-09 | 3.1579e-11 | 1.5498e-09 | 2.023e-09 | 4.4181e-11 | 1.4627e-10 | 7.5859e-11 | 5.3212e-12
5584.653 | 3.0661e-09 | 1.616e-09 | 3.118e-11 | 1.551e-09 | 2.0499e-09 | 4.4304e-11 | 1.4545e-10 | 7.6214e-11 | 5.3123e-12
5596.82 | 3.1005e-09 | 1.6085e-09 | 3.1894e-11 | 1.5616e-09 | 2.0313e-09 | 4.4527e-11 | 1.4667e-10 | 7.6491e-11 | 5.2939e-12
5608.987 | 3.1265e-09 | 1.6378e-09 | 3.201e-11 | 1.5653e-09 | 2.061e-09 | 4.47e-11 | 1.4883e-10 | 7.7023e-11 | 5.2649e-12
5621.154 | 3.123e-09 | 1.6168e-09 | 3.2057e-11 | 1.5747e-09 | 2.0648e-09 | 4.498e-11 | 1.4895e-10 | 7.7016e-11 | 5.3699e-12
5633.321 | 3.1136e-09 | 1.6279e-09 | 3.2332e-11 | 1.587e-09 | 2.0636e-09 | 4.5031e-11 | 1.4821e-10 | 7.7892e-11 | 5.3377e-12
5645.488 | 3.1279e-09 | 1.6401e-09 | 3.2013e-11 | 1.5805e-09 | 2.0702e-09 | 4.5203e-11 | 1.5002e-10 | 7.744e-11 | 5.2765e-12
5657.655 | 3.1795e-09 | 1.6573e-09 | 3.1898e-11 | 1.621e-09 | 2.1015e-09 | 4.4841e-11 | 1.5e-10 | 7.8214e-11 | 5.5669e-12
5669.822 | 3.1321e-09 | 1.6441e-09 | 3.2768e-11 | 1.5942e-09 | 2.0768e-09 | 4.5319e-11 | 1.5028e-10 | 7.8492e-11 | 5.4875e-12
5681.989 | 3.1392e-09 | 1.6717e-09 | 3.2857e-11 | 1.6168e-09 | 2.1145e-09 | 4.5445e-11 | 1.513e-10 | 7.9371e-11 | 5.4648e-12
5694.156 | 3.1829e-09 | 1.6648e-09 | 3.2729e-11 | 1.6163e-09 | 2.1246e-09 | 4.5692e-11 | 1.5293e-10 | 7.9336e-11 | 5.582e-12
5706.323 | 3.1856e-09 | 1.6734e-09 | 3.2855e-11 | 1.6357e-09 | 2.1257e-09 | 4.5946e-11 | 1.5358e-10 | 7.9484e-11 | 5.5355e-12
5718.49 | 3.2009e-09 | 1.6802e-09 | 3.2905e-11 | 1.6432e-09 | 2.139e-09 | 4.6418e-11 | 1.5478e-10 | 7.9512e-11 | 5.6334e-12
5730.657 | 3.1715e-09 | 1.6998e-09 | 3.3725e-11 | 1.6478e-09 | 2.1129e-09 | 4.698e-11 | 1.5329e-10 | 8.072e-11 | 5.6696e-12
5742.824 | 3.2156e-09 | 1.7001e-09 | 3.3332e-11 | 1.6523e-09 | 2.1407e-09 | 4.7211e-11 | 1.5747e-10 | 8.0693e-11 | 5.6026e-12
5754.991 | 3.2472e-09 | 1.7201e-09 | 3.3548e-11 | 1.659e-09 | 2.1275e-09 | 4.6776e-11 | 1.5508e-10 | 8.1557e-11 | 5.7535e-12
5767.158 | 3.2364e-09 | 1.7114e-09 | 3.3999e-11 | 1.6588e-09 | 2.1484e-09 | 4.7207e-11 | 1.5724e-10 | 8.1563e-11 | 5.651e-12
5779.325 | 3.2664e-09 | 1.7344e-09 | 3.4291e-11 | 1.6764e-09 | 2.1803e-09 | 4.7439e-11 | 1.5584e-10 | 8.2475e-11 | 5.6603e-12
5791.492 | 3.2654e-09 | 1.7321e-09 | 3.389e-11 | 1.6773e-09 | 2.193e-09 | 4.8045e-11 | 1.5784e-10 | 8.2124e-11 | 5.8567e-12
5803.659 | 3.254e-09 | 1.7345e-09 | 3.3278e-11 | 1.6821e-09 | 2.203e-09 | 4.837e-11 | 1.5879e-10 | 8.1926e-11 | 5.6024e-12
5815.826 | 3.3125e-09 | 1.7624e-09 | 3.4389e-11 | 1.7054e-09 | 2.1959e-09 | 4.8127e-11 | 1.5943e-10 | 8.3163e-11 | 5.8095e-12
5827.993 | 3.3027e-09 | 1.7572e-09 | 3.446e-11 | 1.6848e-09 | 2.2014e-09 | 4.786e-11 | 1.5917e-10 | 8.2522e-11 | 5.9904e-12
5840.16 | 3.3271e-09 | 1.753e-09 | 3.4055e-11 | 1.6995e-09 | 2.1939e-09 | 4.8985e-11 | 1.6016e-10 | 8.3529e-11 | 5.9032e-12
5852.327 | 3.3227e-09 | 1.8019e-09 | 3.4576e-11 | 1.6932e-09 | 2.2117e-09 | 4.9259e-11 | 1.6231e-10 | 8.3995e-11 | 5.9714e-12
5864.494 | 3.3597e-09 | 1.7994e-09 | 3.5032e-11 | 1.7226e-09 | 2.2227e-09 | 4.8776e-11 | 1.6096e-10 | 8.4869e-11 | 5.8761e-12
5876.661 | 3.3793e-09 | 1.7954e-09 | 3.538e-11 | 1.7207e-09 | 2.2402e-09 | 4.916e-11 | 1.6326e-10 | 8.5894e-11 | 6.0239e-12
5888.828 | 3.3539e-09 | 1.7993e-09 | 3.5037e-11 | 1.7354e-09 | 2.2586e-09 | 4.9893e-11 | 1.6352e-10 | 8.4761e-11 | 5.9761e-12
5900.995 | 3.3916e-09 | 1.8193e-09 | 3.5421e-11 | 1.7491e-09 | 2.2509e-09 | 4.9509e-11 | 1.6594e-10 | 8.6063e-11 | 6.1067e-12
5913.162 | 3.3875e-09 | 1.8455e-09 | 3.5287e-11 | 1.7582e-09 | 2.2747e-09 | 5.0514e-11 | 1.6583e-10 | 8.5386e-11 | 5.9474e-12
5925.329 | 3.4166e-09 | 1.839e-09 | 3.5091e-11 | 1.7611e-09 | 2.271e-09 | 4.999e-11 | 1.6583e-10 | 8.6744e-11 | 6.1758e-12
5937.496 | 3.395e-09 | 1.8308e-09 | 3.5796e-11 | 1.7567e-09 | 2.3019e-09 | 4.9998e-11 | 1.6575e-10 | 8.7757e-11 | 6.1225e-12
5949.663 | 3.4534e-09 | 1.8518e-09 | 3.6146e-11 | 1.774e-09 | 2.3113e-09 | 5.0664e-11 | 1.6781e-10 | 8.8148e-11 | 6.1038e-12
5961.83 | 3.4362e-09 | 1.8605e-09 | 3.5852e-11 | 1.7651e-09 | 2.3103e-09 | 5.0435e-11 | 1.6859e-10 | 8.7064e-11 | 6.0197e-12
5973.997 | 3.4853e-09 | 1.8788e-09 | 3.6639e-11 | 1.7871e-09 | 2.2876e-09 | 5.1657e-11 | 1.6863e-10 | 8.8613e-11 | 6.1359e-12
5986.164 | 3.5043e-09 | 1.8681e-09 | 3.6729e-11 | 1.7949e-09 | 2.3097e-09 | 5.1145e-11 | 1.6991e-10 | 8.7905e-11 | 6.3207e-12
5998.331 | 3.4748e-09 | 1.8915e-09 | 3.678e-11 | 1.7696e-09 | 2.3271e-09 | 5.1536e-11 | 1.6988e-10 | 8.8778e-11 | 6.3095e-12
6010.498 | 3.5276e-09 | 1.8852e-09 | 3.64e-11 | 1.8128e-09 | 2.3356e-09 | 5.1836e-11 | 1.7087e-10 | 8.9979e-11 | 6.3113e-12
6022.665 | 3.5366e-09 | 1.8882e-09 | 3.6843e-11 | 1.8175e-09 | 2.3413e-09 | 5.2161e-11 | 1.7342e-10 | 9.0134e-11 | 6.3285e-12
6034.832 | 3.4783e-09 | 1.9048e-09 | 3.7412e-11 | 1.8192e-09 | 2.3502e-09 | 5.2166e-11 | 1.7387e-10 | 9.0154e-11 | 6.3825e-12
6046.999 | 3.5318e-09 | 1.9297e-09 | 3.7189e-11 | 1.8211e-09 | 2.3587e-09 | 5.1974e-11 | 1.7443e-10 | 9.0675e-11 | 6.4106e-12
6059.166 | 3.5216e-09 | 1.9205e-09 | 3.7966e-11 | 1.8358e-09 | 2.36e-09 | 5.3115e-11 | 1.7459e-10 | 9.097e-11 | 6.5257e-12
6071.333 | 3.6126e-09 | 1.9413e-09 | 3.7504e-11 | 1.8573e-09 | 2.3458e-09 | 5.2791e-11 | 1.7641e-10 | 9.2486e-11 | 6.3353e-12
6083.5 | 3.5564e-09 | 1.9444e-09 | 3.8063e-11 | 1.859e-09 | 2.3875e-09 | 5.4012e-11 | 1.7712e-10 | 9.246e-11 | 6.4562e-12
6095.667 | 3.5644e-09 | 1.9575e-09 | 3.7881e-11 | 1.8644e-09 | 2.4074e-09 | 5.3464e-11 | 1.7498e-10 | 9.2839e-11 | 6.442e-12
6107.834 | 3.5814e-09 | 1.9629e-09 | 3.7912e-11 | 1.8663e-09 | 2.4038e-09 | 5.3504e-11 | 1.7717e-10 | 9.2098e-11 | 6.4538e-12
6120.001 | 3.5945e-09 | 1.9581e-09 | 3.8547e-11 | 1.8938e-09 | 2.4297e-09 | 5.3726e-11 | 1.7779e-10 | 9.352e-11 | 6.5745e-12
6132.168 | 3.6134e-09 | 1.997e-09 | 3.8663e-11 | 1.9011e-09 | 2.4371e-09 | 5.4285e-11 | 1.7737e-10 | 9.4671e-11 | 6.5418e-12
6144.335 | 3.6318e-09 | 1.9691e-09 | 3.8963e-11 | 1.9083e-09 | 2.4535e-09 | 5.4348e-11 | 1.8014e-10 | 9.36e-11 | 6.7714e-12
6156.502 | 3.6698e-09 | 2.0236e-09 | 3.9518e-11 | 1.9124e-09 | 2.4326e-09 | 5.4704e-11 | 1.8028e-10 | 9.4515e-11 | 6.6079e-12
6168.669 | 3.7085e-09 | 2.0043e-09 | 3.9237e-11 | 1.9128e-09 | 2.4567e-09 | 5.4989e-11 | 1.8205e-10 | 9.6021e-11 | 6.6243e-12
6180.836 | 3.6783e-09 | 2.0288e-09 | 3.9203e-11 | 1.9402e-09 | 2.4868e-09 | 5.4646e-11 | 1.8121e-10 | 9.5341e-11 | 6.684e-12
6193.003 | 3.7043e-09 | 2.0239e-09 | 3.9343e-11 | 1.9428e-09 | 2.4817e-09 | 5.5394e-11 | 1.8444e-10 | 9.5131e-11 | 6.7334e-12
6205.17 | 3.7248e-09 | 2.0325e-09 | 4.0195e-11 | 1.9292e-09 | 2.4804e-09 | 5.5929e-11 | 1.8393e-10 | 9.639e-11 | 6.7309e-12
6217.337 | 3.6995e-09 | 2.0414e-09 | 3.9718e-11 | 1.9347e-09 | 2.4997e-09 | 5.5832e-11 | 1.8406e-10 | 9.6597e-11 | 6.8099e-12
6229.504 | 3.7062e-09 | 2.0513e-09 | 4.0992e-11 | 1.9599e-09 | 2.5102e-09 | 5.6242e-11 | 1.8686e-10 | 9.7724e-11 | 6.869e-12
6241.671 | 3.7364e-09 | 2.0806e-09 | 4.0561e-11 | 1.9818e-09 | 2.5131e-09 | 5.6613e-11 | 1.8827e-10 | 9.706e-11 | 6.8892e-12
6253.838 | 3.7439e-09 | 2.0877e-09 | 4.0016e-11 | 1.9551e-09 | 2.4811e-09 | 5.7233e-11 | 1.8469e-10 | 1.004e-10 | 6.9566e-12
6266.005 | 3.7569e-09 | 2.0818e-09 | 4.0071e-11 | 1.9877e-09 | 2.5308e-09 | 5.6915e-11 | 1.8799e-10 | 9.8593e-11 | 6.9897e-12
6278.172 | 3.798e-09 | 2.0871e-09 | 4.0658e-11 | 2.0192e-09 | 2.5566e-09 | 5.784e-11 | 1.9088e-10 | 9.9814e-11 | 6.9868e-12
6290.339 | 3.7555e-09 | 2.0969e-09 | 4.0556e-11 | 1.9995e-09 | 2.5435e-09 | 5.733e-11 | 1.9046e-10 | 9.9054e-11 | 7.0608e-12
6302.506 | 3.788e-09 | 2.1118e-09 | 4.1071e-11 | 2.0103e-09 | 2.555e-09 | 5.7566e-11 | 1.8979e-10 | 9.9293e-11 | 7.0252e-12
6314.673 | 3.7992e-09 | 2.1293e-09 | 4.0502e-11 | 2.0318e-09 | 2.5503e-09 | 5.787e-11 | 1.9079e-10 | 9.9895e-11 | 7.0248e-12
6326.84 | 3.8373e-09 | 2.1179e-09 | 4.1278e-11 | 2.0325e-09 | 2.5938e-09 | 5.8272e-11 | 1.9076e-10 | 1.0085e-10 | 7.0168e-12
6339.007 | 3.8112e-09 | 2.1467e-09 | 4.1397e-11 | 2.0356e-09 | 2.5935e-09 | 5.8459e-11 | 1.928e-10 | 1.0063e-10 | 7.0525e-12
6351.174 | 3.8667e-09 | 2.14e-09 | 4.1478e-11 | 2.0398e-09 | 2.5626e-09 | 5.9166e-11 | 1.9394e-10 | 1.0159e-10 | 7.2429e-12
6363.341 | 3.8541e-09 | 2.1321e-09 | 4.1552e-11 | 2.0554e-09 | 2.5957e-09 | 5.8919e-11 | 1.9431e-10 | 1.0193e-10 | 7.1699e-12
6375.508 | 3.8728e-09 | 2.1457e-09 | 4.1971e-11 | 2.0476e-09 | 2.6176e-09 | 5.9048e-11 | 1.9489e-10 | 1.0173e-10 | 7.2154e-12
6387.675 | 3.9169e-09 | 2.1698e-09 | 4.1637e-11 | 2.0729e-09 | 2.6442e-09 | 5.894e-11 | 1.9488e-10 | 1.0196e-10 | 7.3793e-12
6399.842 | 3.9049e-09 | 2.1755e-09 | 4.2155e-11 | 2.0727e-09 | 2.6459e-09 | 5.983e-11 | 1.9544e-10 | 1.037e-10 | 7.4373e-12
6412.009 | 3.8952e-09 | 2.2173e-09 | 4.2978e-11 | 2.0894e-09 | 2.6298e-09 | 5.9526e-11 | 1.9605e-10 | 1.0379e-10 | 7.3204e-12
6424.176 | 3.9307e-09 | 2.2051e-09 | 4.2245e-11 | 2.1001e-09 | 2.6353e-09 | 6.0194e-11 | 1.971e-10 | 1.0343e-10 | 7.6006e-12
6436.343 | 3.9483e-09 | 2.215e-09 | 4.2361e-11 | 2.0864e-09 | 2.6482e-09 | 6.0654e-11 | 2.0043e-10 | 1.0238e-10 | 7.4082e-12
6448.51 | 3.9456e-09 | 2.2064e-09 | 4.2649e-11 | 2.105e-09 | 2.6572e-09 | 6.0539e-11 | 2.0046e-10 | 1.0537e-10 | 7.4109e-12
6460.677 | 3.9836e-09 | 2.2308e-09 | 4.2988e-11 | 2.1104e-09 | 2.666e-09 | 6.0957e-11 | 2.0089e-10 | 1.0499e-10 | 7.3677e-12
6472.844 | 3.9504e-09 | 2.2529e-09 | 4.3256e-11 | 2.1161e-09 | 2.703e-09 | 6.123e-11 | 2.0162e-10 | 1.067e-10 | 7.495e-12
6485.011 | 4.0289e-09 | 2.2526e-09 | 4.3604e-11 | 2.1276e-09 | 2.6876e-09 | 6.1156e-11 | 2.0167e-10 | 1.054e-10 | 7.5111e-12
6497.178 | 3.9836e-09 | 2.2671e-09 | 4.4506e-11 | 2.1421e-09 | 2.6998e-09 | 6.1827e-11 | 2.0171e-10 | 1.067e-10 | 7.574e-12
6509.345 | 4.0484e-09 | 2.2772e-09 | 4.3852e-11 | 2.1749e-09 | 2.7493e-09 | 6.203e-11 | 2.0369e-10 | 1.0649e-10 | 7.6895e-12
6521.512 | 4.0265e-09 | 2.2557e-09 | 4.4888e-11 | 2.1572e-09 | 2.7316e-09 | 6.2481e-11 | 2.045e-10 | 1.0619e-10 | 7.6901e-12
6533.679 | 4.0575e-09 | 2.2933e-09 | 4.3991e-11 | 2.1673e-09 | 2.7015e-09 | 6.2429e-11 | 2.0587e-10 | 1.0746e-10 | 7.5923e-12
6545.846 | 4.0766e-09 | 2.313e-09 | 4.4626e-11 | 2.16e-09 | 2.719e-09 | 6.3578e-11 | 2.0669e-10 | 1.0935e-10 | 7.7585e-12
6558.013 | 4.0755e-09 | 2.3054e-09 | 4.4833e-11 | 2.1883e-09 | 2.7612e-09 | 6.2628e-11 | 2.0566e-10 | 1.0795e-10 | 7.6841e-12
6570.18 | 4.1089e-09 | 2.3305e-09 | 4.4455e-11 | 2.1914e-09 | 2.7709e-09 | 6.3091e-11 | 2.0739e-10 | 1.0958e-10 | 7.8193e-12
6582.347 | 4.1121e-09 | 2.3327e-09 | 4.4022e-11 | 2.209e-09 | 2.7572e-09 | 6.4223e-11 | 2.0874e-10 | 1.0937e-10 | 7.7434e-12
6594.514 | 4.1187e-09 | 2.3513e-09 | 4.5099e-11 | 2.1737e-09 | 2.761e-09 | 6.3781e-11 | 2.0829e-10 | 1.1068e-10 | 7.8352e-12
6606.681 | 4.1768e-09 | 2.3646e-09 | 4.5593e-11 | 2.2258e-09 | 2.8034e-09 | 6.3863e-11 | 2.1208e-10 | 1.1053e-10 | 7.9286e-12
6618.848 | 4.151e-09 | 2.382e-09 | 4.6075e-11 | 2.2558e-09 | 2.806e-09 | 6.4547e-11 | 2.1014e-10 | 1.1054e-10 | 7.9733e-12
6631.015 | 4.13e-09 | 2.3788e-09 | 4.5704e-11 | 2.2449e-09 | 2.8202e-09 | 6.4418e-11 | 2.1351e-10 | 1.1059e-10 | 8.0036e-12
6643.182 | 4.1707e-09 | 2.3988e-09 | 4.6205e-11 | 2.2883e-09 | 2.8195e-09 | 6.568e-11 | 2.1256e-10 | 1.1131e-10 | 8.0117e-12
6655.349 | 4.2132e-09 | 2.4369e-09 | 4.5813e-11 | 2.2443e-09 | 2.8491e-09 | 6.4836e-11 | 2.1306e-10 | 1.1121e-10 | 8.0092e-12
6667.516 | 4.2232e-09 | 2.4208e-09 | 4.6864e-11 | 2.2599e-09 | 2.8199e-09 | 6.4989e-11 | 2.1278e-10 | 1.1184e-10 | 8.1562e-12
6679.683 | 4.2424e-09 | 2.4315e-09 | 4.6284e-11 | 2.2528e-09 | 2.8598e-09 | 6.5817e-11 | 2.1573e-10 | 1.1344e-10 | 8.1161e-12
6691.85 | 4.2417e-09 | 2.4363e-09 | 4.6967e-11 | 2.2778e-09 | 2.8206e-09 | 6.6689e-11 | 2.1746e-10 | 1.1267e-10 | 8.1529e-12
6704.017 | 4.3103e-09 | 2.4562e-09 | 4.6635e-11 | 2.3105e-09 | 2.9035e-09 | 6.638e-11 | 2.1972e-10 | 1.1335e-10 | 8.3467e-12
6716.184 | 4.2476e-09 | 2.4373e-09 | 4.701e-11 | 2.3126e-09 | 2.9141e-09 | 6.7038e-11 | 2.1457e-10 | 1.1383e-10 | 8.2047e-12
6728.351 | 4.2599e-09 | 2.48e-09 | 4.707e-11 | 2.3397e-09 | 2.9135e-09 | 6.6962e-11 | 2.1845e-10 | 1.1535e-10 | 8.2915e-12
6740.518 | 4.3197e-09 | 2.4795e-09 | 4.7525e-11 | 2.3302e-09 | 2.913e-09 | 6.7557e-11 | 2.1966e-10 | 1.1515e-10 | 8.3354e-12
6752.685 | 4.3577e-09 | 2.5077e-09 | 4.7679e-11 | 2.3472e-09 | 2.9308e-09 | 6.7378e-11 | 2.2171e-10 | 1.1633e-10 | 8.342e-12
6764.852 | 4.3806e-09 | 2.5317e-09 | 4.735e-11 | 2.3435e-09 | 2.9588e-09 | 6.7732e-11 | 2.1868e-10 | 1.1589e-10 | 8.4399e-12
6777.019 | 4.3088e-09 | 2.5077e-09 | 4.8505e-11 | 2.3751e-09 | 2.9339e-09 | 6.8267e-11 | 2.2324e-10 | 1.1594e-10 | 8.5121e-12
6789.186 | 4.3942e-09 | 2.5074e-09 | 4.8022e-11 | 2.3668e-09 | 2.9804e-09 | 6.8844e-11 | 2.2384e-10 | 1.1728e-10 | 8.4751e-12
6801.353 | 4.3764e-09 | 2.5164e-09 | 4.9146e-11 | 2.3642e-09 | 2.9458e-09 | 6.9112e-11 | 2.2578e-10 | 1.1623e-10 | 8.5084e-12
6813.52 | 4.4105e-09 | 2.5658e-09 | 4.8143e-11 | 2.3706e-09 | 2.9968e-09 | 6.9101e-11 | 2.2484e-10 | 1.1831e-10 | 8.4275e-12
6825.687 | 4.4359e-09 | 2.5645e-09 | 4.8763e-11 | 2.383e-09 | 2.9988e-09 | 6.937e-11 | 2.2618e-10 | 1.1871e-10 | 8.5613e-12
6837.854 | 4.4173e-09 | 2.587e-09 | 4.9753e-11 | 2.4163e-09 | 3.0116e-09 | 6.9742e-11 | 2.2932e-10 | 1.1944e-10 | 8.6939e-12
6850.021 | 4.459e-09 | 2.5705e-09 | 4.9275e-11 | 2.3968e-09 | 2.9972e-09 | 6.947e-11 | 2.2884e-10 | 1.1991e-10 | 8.6018e-12
6862.188 | 4.4624e-09 | 2.6158e-09 | 4.9315e-11 | 2.4227e-09 | 3.0307e-09 | 8.5765e-11 | 2.2852e-10 | 1.1962e-10 | 8.7615e-12
6874.355 | 4.4682e-09 | 2.6156e-09 | 4.8966e-11 | 2.4424e-09 | 3.0326e-09 | 7.0677e-11 | 2.2852e-10 | 1.2126e-10 | 8.7388e-12
6886.522 | 4.5011e-09 | 2.6115e-09 | 4.9165e-11 | 2.423e-09 | 3.0304e-09 | 6.9847e-11 | 2.3029e-10 | 1.2041e-10 | 8.7419e-12
6898.689 | 4.4797e-09 | 2.6454e-09 | 5.0143e-11 | 2.4404e-09 | 3.0458e-09 | 6.9869e-11 | 2.3211e-10 | 1.201e-10 | 8.9234e-12
6910.856 | 4.5541e-09 | 2.6492e-09 | 4.9645e-11 | 2.4454e-09 | 3.1023e-09 | 7.0297e-11 | 2.3157e-10 | 1.2125e-10 | 8.8653e-12
6923.023 | 4.5337e-09 | 2.6609e-09 | 4.985e-11 | 2.4667e-09 | 3.0559e-09 | 7.1213e-11 | 2.3568e-10 | 1.2148e-10 | 8.8986e-12
6935.19 | 4.5636e-09 | 2.6639e-09 | 4.9881e-11 | 2.4618e-09 | 3.0617e-09 | 7.0753e-11 | 2.3281e-10 | 1.2312e-10 | 8.9827e-12
6947.357 | 4.5518e-09 | 2.6515e-09 | 5.0446e-11 | 2.4566e-09 | 3.0553e-09 | 7.1558e-11 | 2.3452e-10 | 1.2185e-10 | 9.0213e-12
6959.524 | 4.6252e-09 | 2.7104e-09 | 5.0894e-11 | 2.4732e-09 | 3.0664e-09 | 7.2235e-11 | 2.3458e-10 | 1.2123e-10 | 9.0468e-12
6971.691 | 4.6163e-09 | 2.6685e-09 | 5.0378e-11 | 2.5015e-09 | 3.1098e-09 | 7.2767e-11 | 2.3895e-10 | 1.2347e-10 | 8.967e-12
6983.858 | 4.6076e-09 | 2.7205e-09 | 5.0597e-11 | 2.4842e-09 | 3.1437e-09 | 7.3271e-11 | 2.3876e-10 | 1.2366e-10 | 8.968e-12
6996.025 | 4.6536e-09 | 2.7357e-09 | 5.0711e-11 | 2.5216e-09 | 3.1154e-09 | 7.2325e-11 | 2.3778e-10 | 1.2334e-10 | 9.1617e-12
7008.192 | 4.6271e-09 | 2.7461e-09 | 5.1883e-11 | 2.5362e-09 | 3.1796e-09 | 7.3475e-11 | 2.4067e-10 | 1.2534e-10 | 9.1887e-12
7020.359 | 4.6363e-09 | 2.7616e-09 | 5.2106e-11 | 2.5532e-09 | 3.1567e-09 | 7.4637e-11 | 2.4249e-10 | 1.2737e-10 | 9.2882e-12
7032.526 | 4.7158e-09 | 2.7977e-09 | 5.2543e-11 | 2.5736e-09 | 3.1872e-09 | 7.4723e-11 | 2.4318e-10 | 1.2694e-10 | 9.1612e-12
7044.693 | 4.7325e-09 | 2.7607e-09 | 5.2683e-11 | 2.5555e-09 | 3.2122e-09 | 7.4302e-11 | 2.4217e-10 | 1.2656e-10 | 9.1879e-12
7056.86 | 4.6932e-09 | 2.8191e-09 | 5.272e-11 | 2.6042e-09 | 3.2135e-09 | 7.411e-11 | 2.4179e-10 | 1.2622e-10 | 9.3865e-12
7069.027 | 4.7733e-09 | 2.7841e-09 | 5.2711e-11 | 2.6598e-09 | 3.222e-09 | 7.4359e-11 | 2.4771e-10 | 1.2767e-10 | 9.2727e-12
7081.194 | 4.7678e-09 | 2.8213e-09 | 5.2908e-11 | 2.6157e-09 | 3.2055e-09 | 7.573e-11 | 2.4644e-10 | 1.2813e-10 | 9.2325e-12
7093.361 | 4.7441e-09 | 2.8137e-09 | 5.2952e-11 | 2.6119e-09 | 3.2428e-09 | 7.54e-11 | 2.4679e-10 | 1.2911e-10 | 9.635e-12
7105.528 | 4.7844e-09 | 2.868e-09 | 5.2627e-11 | 2.6342e-09 | 3.23e-09 | 7.5415e-11 | 2.4927e-10 | 1.2769e-10 | 9.5198e-12
7117.695 | 4.8626e-09 | 2.868e-09 | 5.3155e-11 | 2.638e-09 | 3.2578e-09 | 7.5031e-11 | 2.4923e-10 | 1.3052e-10 | 9.6957e-12
7129.862 | 4.8223e-09 | 2.8685e-09 | 5.3753e-11 | 2.6368e-09 | 3.2647e-09 | 7.6567e-11 | 2.4799e-10 | 1.2898e-10 | 9.4702e-12
7142.029 | 4.8312e-09 | 2.8951e-09 | 5.3353e-11 | 2.628e-09 | 3.2736e-09 | 7.6861e-11 | 2.472e-10 | 1.2914e-10 | 9.5915e-12
7154.196 | 4.8643e-09 | 2.859e-09 | 5.3468e-11 | 2.6338e-09 | 3.2918e-09 | 7.7728e-11 | 2.5323e-10 | 1.3055e-10 | 9.5639e-12
7166.363 | 4.8971e-09 | 2.8948e-09 | 5.4613e-11 | 2.6824e-09 | 3.3051e-09 | 7.684e-11 | 2.525e-10 | 1.3018e-10 | 9.7321e-12
7178.53 | 4.8773e-09 | 2.9055e-09 | 5.3972e-11 | 2.68e-09 | 3.3083e-09 | 7.7832e-11 | 2.5162e-10 | 1.3305e-10 | 9.7412e-12
7190.697 | 4.9424e-09 | 2.9399e-09 | 5.4852e-11 | 2.7162e-09 | 3.3189e-09 | 7.724e-11 | 2.5287e-10 | 1.3202e-10 | 9.7995e-12
7202.864 | 4.8794e-09 | 2.9628e-09 | 5.4228e-11 | 2.7109e-09 | 3.3381e-09 | 7.8094e-11 | 2.5521e-10 | 1.3359e-10 | 9.9315e-12
7215.031 | 4.9792e-09 | 2.984e-09 | 5.583e-11 | 2.7177e-09 | 3.3416e-09 | 7.8851e-11 | 2.5534e-10 | 1.3528e-10 | 9.7794e-12
7227.198 | 4.981e-09 | 2.9991e-09 | 5.6041e-11 | 2.7869e-09 | 3.3825e-09 | 7.9288e-11 | 2.6386e-10 | 1.3553e-10 | 9.9208e-12
7239.365 | 5.0047e-09 | 3.0034e-09 | 5.5978e-11 | 2.7475e-09 | 3.3509e-09 | 7.9216e-11 | 2.5922e-10 | 1.3683e-10 | 9.989e-12
7251.532 | 5.0058e-09 | 2.9806e-09 | 5.594e-11 | 2.7592e-09 | 3.3692e-09 | 7.9902e-11 | 2.5759e-10 | 1.3489e-10 | 1.0068e-11
7263.699 | 5.016e-09 | 3.0129e-09 | 5.5682e-11 | 2.7489e-09 | 3.3777e-09 | 7.9595e-11 | 2.5915e-10 | 1.3447e-10 | 9.9423e-12
7275.866 | 4.971e-09 | 3.0168e-09 | 5.6731e-11 | 2.7863e-09 | 3.368e-09 | 7.9394e-11 | 2.6153e-10 | 1.3552e-10 | 9.8937e-12
7288.033 | 5.0067e-09 | 3.0025e-09 | 5.589e-11 | 2.8075e-09 | 3.4238e-09 | 8.0596e-11 | 2.6338e-10 | 1.3599e-10 | 9.9351e-12
7300.2 | 4.9778e-09 | 3.0613e-09 | 5.5781e-11 | 2.8113e-09 | 3.416e-09 | 7.9968e-11 | 2.6321e-10 | 1.3616e-10 | 1.0128e-11
7312.367 | 5.0646e-09 | 3.0421e-09 | 5.6968e-11 | 2.7786e-09 | 3.4323e-09 | 8.1247e-11 | 2.6368e-10 | 1.3673e-10 | 1.009e-11
7324.534 | 4.9879e-09 | 3.0586e-09 | 5.6522e-11 | 2.7968e-09 | 3.4482e-09 | 8.2527e-11 | 2.6524e-10 | 1.3806e-10 | 1.0429e-11
7336.701 | 5.1408e-09 | 3.0519e-09 | 5.6809e-11 | 2.8527e-09 | 3.4586e-09 | 8.1946e-11 | 2.6811e-10 | 1.3745e-10 | 1.0385e-11
7348.868 | 5.155e-09 | 3.0974e-09 | 5.7351e-11 | 2.8575e-09 | 3.4464e-09 | 8.2427e-11 | 2.6718e-10 | 1.4041e-10 | 1.0221e-11
7361.035 | 5.1545e-09 | 3.1152e-09 | 5.7916e-11 | 2.8731e-09 | 3.5175e-09 | 8.3346e-11 | 2.7084e-10 | 1.3936e-10 | 1.0376e-11
7373.202 | 5.1275e-09 | 3.1138e-09 | 5.7651e-11 | 2.8948e-09 | 3.524e-09 | 8.309e-11 | 2.7343e-10 | 1.4254e-10 | 1.0386e-11
7385.369 | 5.1619e-09 | 3.1813e-09 | 5.8471e-11 | 2.8989e-09 | 3.5287e-09 | 8.488e-11 | 2.729e-10 | 1.4248e-10 | 1.0552e-11
7397.536 | 5.1479e-09 | 3.1683e-09 | 5.8293e-11 | 2.9527e-09 | 3.5524e-09 | 8.3635e-11 | 2.7271e-10 | 1.4202e-10 | 1.0434e-11
7409.703 | 5.2002e-09 | 3.1668e-09 | 5.8498e-11 | 2.9351e-09 | 3.535e-09 | 8.4025e-11 | 2.745e-10 | 1.414e-10 | 1.0667e-11
7421.87 | 5.2186e-09 | 3.1684e-09 | 5.9812e-11 | 2.955e-09 | 3.562e-09 | 8.4448e-11 | 2.7322e-10 | 1.4202e-10 | 1.047e-11
7434.037 | 5.1901e-09 | 3.1763e-09 | 5.9446e-11 | 2.9612e-09 | 3.55e-09 | 8.4497e-11 | 2.7208e-10 | 1.4122e-10 | 1.0689e-11
7446.204 | 5.2985e-09 | 3.1738e-09 | 5.9202e-11 | 2.9382e-09 | 3.5905e-09 | 8.5997e-11 | 2.7593e-10 | 1.4345e-10 | 1.0589e-11
7458.371 | 5.2336e-09 | 3.2086e-09 | 5.9023e-11 | 3.0117e-09 | 3.5921e-09 | 8.436e-11 | 2.7734e-10 | 1.4401e-10 | 1.0864e-11
7470.538 | 5.2862e-09 | 3.2061e-09 | 6.0539e-11 | 3.0126e-09 | 3.6142e-09 | 8.562e-11 | 2.7927e-10 | 1.4613e-10 | 1.0655e-11
7482.705 | 5.3471e-09 | 3.2262e-09 | 6.0429e-11 | 3.0069e-09 | 3.6125e-09 | 8.6667e-11 | 2.8079e-10 | 1.4695e-10 | 1.0873e-11
7494.872 | 5.3316e-09 | 3.21e-09 | 5.9752e-11 | 2.9907e-09 | 3.6259e-09 | 8.6234e-11 | 2.8256e-10 | 1.4592e-10 | 1.0997e-11
7507.039 | 5.3547e-09 | 3.2654e-09 | 6.0079e-11 | 2.9673e-09 | 3.5989e-09 | 8.6495e-11 | 2.8034e-10 | 1.4474e-10 | 1.0772e-11
7519.206 | 5.3733e-09 | 3.2462e-09 | 6.121e-11 | 3.0307e-09 | 3.6603e-09 | 8.7062e-11 | 2.8292e-10 | 1.4751e-10 | 1.1166e-11
7531.373 | 5.3837e-09 | 3.289e-09 | 6.0353e-11 | 3.0616e-09 | 3.6762e-09 | 8.7271e-11 | 2.8401e-10 | 1.4857e-10 | 1.1029e-11
7543.54 | 5.3726e-09 | 3.2988e-09 | 6.1315e-11 | 3.0376e-09 | 3.6738e-09 | 8.721e-11 | 2.8622e-10 | 1.4629e-10 | 1.107e-11
7555.707 | 5.3951e-09 | 3.3489e-09 | 6.1061e-11 | 3.0357e-09 | 3.7039e-09 | 8.8822e-11 | 2.8897e-10 | 1.4835e-10 | 1.0944e-11
7567.874 | 5.4168e-09 | 3.3484e-09 | 6.1192e-11 | 3.052e-09 | 3.7055e-09 | 8.7929e-11 | 2.8826e-10 | 1.4823e-10 | 1.1133e-11
7580.041 | 5.3772e-09 | 3.3328e-09 | 6.2783e-11 | 3.0947e-09 | 3.6986e-09 | 8.961e-11 | 2.8956e-10 | 1.4931e-10 | 1.1363e-11
7592.208 | 5.5103e-09 | 3.3557e-09 | 6.2372e-11 | 3.125e-09 | 3.7483e-09 | 8.8974e-11 | 2.9139e-10 | 1.5038e-10 | 1.111e-11
7604.375 | 5.4975e-09 | 3.3891e-09 | 6.3256e-11 | 3.1177e-09 | 3.737e-09 | 9.0088e-11 | 2.9472e-10 | 1.5014e-10 | 1.1048e-11
7616.542 | 5.4888e-09 | 3.3795e-09 | 6.266e-11 | 3.1184e-09 | 3.7923e-09 | 8.8648e-11 | 2.9557e-10 | 1.5022e-10 | 1.1283e-11
7628.709 | 5.5337e-09 | 3.4741e-09 | 6.2931e-11 | 3.1351e-09 | 3.7659e-09 | 8.9664e-11 | 2.9373e-10 | 1.5193e-10 | 1.1343e-11
7640.876 | 5.5358e-09 | 3.4431e-09 | 6.326e-11 | 3.13e-09 | 3.7976e-09 | 9.078e-11 | 2.9516e-10 | 1.5172e-10 | 1.1169e-11
7653.043 | 5.4606e-09 | 3.4168e-09 | 6.3235e-11 | 3.1452e-09 | 3.7919e-09 | 9.0128e-11 | 2.9663e-10 | 1.5153e-10 | 1.1272e-11
7665.21 | 5.5663e-09 | 3.4183e-09 | 6.3717e-11 | 3.1697e-09 | 3.8108e-09 | 9.1856e-11 | 2.9777e-10 | 1.5244e-10 | 1.1136e-11
7677.377 | 5.5393e-09 | 3.4426e-09 | 6.3617e-11 | 3.1861e-09 | 3.8068e-09 | 9.1027e-11 | 2.966e-10 | 1.5352e-10 | 1.1572e-11
7689.544 | 5.5793e-09 | 3.4956e-09 | 6.328e-11 | 3.2043e-09 | 3.7967e-09 | 9.1255e-11 | 2.9926e-10 | 1.5344e-10 | 1.1415e-11
7701.711 | 5.6763e-09 | 3.4844e-09 | 6.4523e-11 | 3.2186e-09 | 3.8679e-09 | 9.1364e-11 | 3.0219e-10 | 1.5434e-10 | 1.1461e-11
7713.878 | 5.6122e-09 | 3.4975e-09 | 6.4189e-11 | 3.1984e-09 | 3.8276e-09 | 9.176e-11 | 3.0503e-10 | 1.5572e-10 | 1.172e-11
7726.045 | 5.6467e-09 | 3.5492e-09 | 6.5386e-11 | 3.2181e-09 | 3.8746e-09 | 9.304e-11 | 3.0485e-10 | 1.553e-10 | 1.1594e-11
7738.212 | 5.6605e-09 | 3.5238e-09 | 6.5382e-11 | 3.2462e-09 | 3.8868e-09 | 9.471e-11 | 3.0403e-10 | 1.5565e-10 | 1.1707e-11
7750.379 | 5.6926e-09 | 3.5651e-09 | 6.5335e-11 | 3.287e-09 | 3.9565e-09 | 9.2768e-11 | 3.0932e-10 | 1.5607e-10 | 1.1911e-11
7762.546 | 5.8097e-09 | 3.5652e-09 | 6.5918e-11 | 3.2708e-09 | 3.9123e-09 | 9.3907e-11 | 3.0785e-10 | 1.5812e-10 | 1.1652e-11
7774.713 | 5.709e-09 | 3.5909e-09 | 6.4896e-11 | 3.2634e-09 | 3.9029e-09 | 9.3422e-11 | 3.0779e-10 | 1.5966e-10 | 1.1857e-11
7786.88 | 5.8054e-09 | 3.5929e-09 | 6.58e-11 | 3.3091e-09 | 3.9537e-09 | 9.5063e-11 | 3.1234e-10 | 1.5899e-10 | 1.1827e-11
7799.047 | 5.7548e-09 | 3.6241e-09 | 6.561e-11 | 3.3165e-09 | 3.9468e-09 | 9.4389e-11 | 3.0753e-10 | 1.584e-10 | 1.1879e-11
7811.214 | 5.7782e-09 | 3.651e-09 | 6.6407e-11 | 3.3407e-09 | 3.9521e-09 | 9.4687e-11 | 3.1336e-10 | 1.5957e-10 | 1.2082e-11
7823.381 | 5.7513e-09 | 3.6399e-09 | 6.7468e-11 | 3.3273e-09 | 3.9559e-09 | 9.5399e-11 | 3.1026e-10 | 1.6145e-10 | 1.2049e-11
7835.548 | 5.8051e-09 | 3.6432e-09 | 6.646e-11 | 3.346e-09 | 4.0177e-09 | 9.5081e-11 | 3.1341e-10 | 1.6109e-10 | 1.2163e-11
7847.715 | 5.8655e-09 | 3.6582e-09 | 6.6958e-11 | 3.3654e-09 | 4.0072e-09 | 9.6699e-11 | 3.1685e-10 | 1.5983e-10 | 1.2054e-11
7859.882 | 5.8816e-09 | 3.6636e-09 | 6.7675e-11 | 3.3399e-09 | 4.046e-09 | 9.5993e-11 | 3.1774e-10 | 1.6214e-10 | 1.21e-11
7872.049 | 5.8175e-09 | 3.6873e-09 | 6.7916e-11 | 3.3662e-09 | 4.0151e-09 | 9.5785e-11 | 3.172e-10 | 1.6318e-10 | 1.2335e-11
7884.216 | 5.8741e-09 | 3.7235e-09 | 6.6848e-11 | 3.4014e-09 | 4.0607e-09 | 9.7088e-11 | 3.1944e-10 | 1.6253e-10 | 1.2257e-11
7896.383 | 5.9206e-09 | 3.7271e-09 | 6.7556e-11 | 3.4385e-09 | 4.0317e-09 | 9.6804e-11 | 3.2367e-10 | 1.6315e-10 | 1.232e-11
7908.55 | 5.9401e-09 | 3.7091e-09 | 6.8318e-11 | 3.4122e-09 | 4.0877e-09 | 9.7502e-11 | 3.2334e-10 | 1.6433e-10 | 1.2399e-11
7920.717 | 5.9608e-09 | 3.7929e-09 | 6.8803e-11 | 3.463e-09 | 4.1224e-09 | 9.7752e-11 | 3.2705e-10 | 1.6564e-10 | 1.2431e-11
7932.884 | 6.0514e-09 | 3.7565e-09 | 6.9268e-11 | 3.4982e-09 | 4.1216e-09 | 9.8323e-11 | 3.2426e-10 | 1.6641e-10 | 1.2522e-11
7945.051 | 5.9821e-09 | 3.7914e-09 | 6.8969e-11 | 3.5123e-09 | 4.0966e-09 | 9.8983e-11 | 3.3207e-10 | 1.6749e-10 | 1.2508e-11
7957.218 | 5.9868e-09 | 3.7857e-09 | 6.8452e-11 | 3.4557e-09 | 4.1466e-09 | 9.9303e-11 | 3.298e-10 | 1.6723e-10 | 1.2561e-11
7969.385 | 5.9829e-09 | 3.8158e-09 | 6.9105e-11 | 3.5212e-09 | 4.1698e-09 | 1.001e-10 | 3.2828e-10 | 1.6895e-10 | 1.2712e-11
7981.552 | 5.9329e-09 | 3.8169e-09 | 6.9691e-11 | 3.51e-09 | 4.2097e-09 | 9.9644e-11 | 3.3271e-10 | 1.6823e-10 | 1.2668e-11
7993.719 | 6.028e-09 | 3.8119e-09 | 7.0406e-11 | 3.5394e-09 | 4.1923e-09 | 9.9785e-11 | 3.3229e-10 | 1.6933e-10 | 1.2585e-11
8005.886 | 6.0759e-09 | 3.8498e-09 | 6.9935e-11 | 3.5451e-09 | 4.2411e-09 | 1.002e-10 | 3.3583e-10 | 1.7004e-10 | 1.2568e-11
8018.053 | 5.9882e-09 | 3.8648e-09 | 6.9938e-11 | 3.532e-09 | 4.2189e-09 | 9.9792e-11 | 3.3488e-10 | 1.6984e-10 | 1.2747e-11
8030.22 | 6.0488e-09 | 3.9127e-09 | 7.0819e-11 | 3.5716e-09 | 4.2594e-09 | 1.0004e-10 | 3.3227e-10 | 1.7153e-10 | 1.2761e-11
8042.387 | 6.1215e-09 | 3.8879e-09 | 7.128e-11 | 3.5978e-09 | 4.2357e-09 | 1.0232e-10 | 3.3589e-10 | 1.712e-10 | 1.2851e-11
8054.554 | 6.0987e-09 | 3.9316e-09 | 7.1791e-11 | 3.5858e-09 | 4.2169e-09 | 1.028e-10 | 3.3511e-10 | 1.7091e-10 | 1.3027e-11
8066.721 | 6.1259e-09 | 3.9461e-09 | 7.1902e-11 | 3.6333e-09 | 4.3024e-09 | 1.0076e-10 | 3.4209e-10 | 1.7399e-10 | 1.2931e-11
8078.888 | 6.1005e-09 | 3.907e-09 | 7.135e-11 | 3.652e-09 | 4.3519e-09 | 1.0363e-10 | 3.4257e-10 | 1.7368e-10 | 1.3253e-11
8091.055 | 6.1556e-09 | 3.9609e-09 | 7.2247e-11 | 3.6687e-09 | 4.3471e-09 | 1.0234e-10 | 3.4007e-10 | 1.7499e-10 | 1.3025e-11
8103.222 | 6.181e-09 | 3.989e-09 | 7.2733e-11 | 3.6351e-09 | 4.3371e-09 | 1.0352e-10 | 3.4256e-10 | 1.752e-10 | 1.3269e-11
8115.389 | 6.1865e-09 | 3.9811e-09 | 7.2969e-11 | 3.7258e-09 | 4.3461e-09 | 1.0406e-10 | 3.4909e-10 | 1.7394e-10 | 1.2907e-11
8127.556 | 6.1933e-09 | 4.0009e-09 | 7.3028e-11 | 3.7598e-09 | 4.3897e-09 | 1.0363e-10 | 3.4747e-10 | 1.7409e-10 | 1.3217e-11
8139.723 | 6.2335e-09 | 4.0547e-09 | 7.3426e-11 | 3.7101e-09 | 4.3962e-09 | 1.0384e-10 | 3.5172e-10 | 1.7759e-10 | 1.3267e-11
8151.89 | 6.2278e-09 | 4.0331e-09 | 7.2965e-11 | 3.7578e-09 | 4.3663e-09 | 1.0476e-10 | 3.5192e-10 | 1.7617e-10 | 1.33e-11
8164.057 | 6.2008e-09 | 4.1161e-09 | 7.3528e-11 | 3.7294e-09 | 4.4054e-09 | 1.0638e-10 | 3.5419e-10 | 1.7803e-10 | 1.3489e-11
8176.224 | 6.2453e-09 | 4.0709e-09 | 7.3418e-11 | 3.7782e-09 | 4.4538e-09 | 1.0561e-10 | 3.5104e-10 | 1.7784e-10 | 1.3635e-11
8188.391 | 6.2548e-09 | 4.1033e-09 | 7.4415e-11 | 3.7335e-09 | 4.4643e-09 | 1.054e-10 | 3.5071e-10 | 1.8013e-10 | 1.3371e-11
8200.558 | 6.2711e-09 | 4.124e-09 | 7.5332e-11 | 3.7654e-09 | 4.5304e-09 | 1.0668e-10 | 3.5039e-10 | 1.8217e-10 | 1.3523e-11
8212.725 | 6.2176e-09 | 4.1099e-09 | 7.506e-11 | 3.7992e-09 | 4.4215e-09 | 1.0731e-10 | 3.5603e-10 | 1.8166e-10 | 1.371e-11
8224.892 | 6.2978e-09 | 4.1369e-09 | 7.4943e-11 | 3.8652e-09 | 4.526e-09 | 1.0594e-10 | 3.5472e-10 | 1.8006e-10 | 1.3478e-11
8237.059 | 6.3311e-09 | 4.1939e-09 | 7.5298e-11 | 3.8143e-09 | 4.5269e-09 | 1.0811e-10 | 3.5505e-10 | 1.812e-10 | 1.3577e-11
8249.226 | 6.3163e-09 | 4.1762e-09 | 7.5898e-11 | 3.8994e-09 | 4.5672e-09 | 1.0878e-10 | 3.5824e-10 | 1.8176e-10 | 1.3772e-11
8261.393 | 6.3498e-09 | 4.198e-09 | 7.5569e-11 | 3.8653e-09 | 4.5759e-09 | 1.0784e-10 | 3.5783e-10 | 1.8266e-10 | 1.3788e-11
8273.56 | 6.4266e-09 | 4.198e-09 | 7.6553e-11 | 3.8511e-09 | 4.5555e-09 | 1.0818e-10 | 3.6012e-10 | 1.825e-10 | 1.3747e-11
8285.727 | 6.4026e-09 | 4.1892e-09 | 7.6456e-11 | 3.8689e-09 | 4.6291e-09 | 1.0828e-10 | 3.6314e-10 | 1.8396e-10 | 1.3934e-11
8297.894 | 6.401e-09 | 4.2368e-09 | 7.6436e-11 | 3.8908e-09 | 4.6311e-09 | 1.1023e-10 | 3.6154e-10 | 1.8272e-10 | 1.399e-11
8310.061 | 6.3775e-09 | 4.2295e-09 | 7.7756e-11 | 3.9271e-09 | 4.6451e-09 | 1.1007e-10 | 3.6705e-10 | 1.8592e-10 | 1.4112e-11
8322.228 | 6.4167e-09 | 4.307e-09 | 7.7323e-11 | 3.9764e-09 | 4.6468e-09 | 1.0982e-10 | 3.6616e-10 | 1.8662e-10 | 1.4145e-11
8334.395 | 6.4665e-09 | 4.3287e-09 | 7.8417e-11 | 3.9612e-09 | 4.6276e-09 | 1.1076e-10 | 3.7082e-10 | 1.8822e-10 | 1.4199e-11
8346.562 | 6.4676e-09 | 4.3064e-09 | 7.844e-11 | 3.9831e-09 | 4.6685e-09 | 1.1128e-10 | 3.7236e-10 | 1.9128e-10 | 1.4133e-11
8358.729 | 6.5231e-09 | 4.3151e-09 | 7.8755e-11 | 4.0562e-09 | 4.6917e-09 | 1.1044e-10 | 3.7368e-10 | 1.8689e-10 | 1.4457e-11
8370.896 | 6.571e-09 | 4.4248e-09 | 7.8446e-11 | 4.0044e-09 | 4.7328e-09 | 1.125e-10 | 3.7241e-10 | 1.876e-10 | 1.4348e-11
8383.063 | 6.4683e-09 | 4.3616e-09 | 7.927e-11 | 4.0121e-09 | 4.7654e-09 | 1.1245e-10 | 3.7518e-10 | 1.8766e-10 | 1.4237e-11
8395.23 | 6.5326e-09 | 4.3658e-09 | 7.9592e-11 | 3.9996e-09 | 4.7271e-09 | 1.1391e-10 | 3.747e-10 | 1.9018e-10 | 1.427e-11
8407.397 | 6.5451e-09 | 4.4164e-09 | 7.9304e-11 | 4.0963e-09 | 4.8121e-09 | 1.1218e-10 | 3.7463e-10 | 1.9081e-10 | 1.421e-11
8419.564 | 6.5417e-09 | 4.3985e-09 | 7.9673e-11 | 4.0842e-09 | 4.8114e-09 | 1.1392e-10 | 3.7874e-10 | 1.9138e-10 | 1.4438e-11
8431.731 | 6.5722e-09 | 4.4574e-09 | 7.97e-11 | 4.0848e-09 | 4.8473e-09 | 1.1423e-10 | 3.7642e-10 | 1.9093e-10 | 1.4553e-11
8443.898 | 6.5863e-09 | 4.4801e-09 | 8.0443e-11 | 4.1576e-09 | 4.8409e-09 | 1.1367e-10 | 3.7879e-10 | 1.9338e-10 | 1.453e-11
8456.065 | 6.5654e-09 | 4.4867e-09 | 8.2226e-11 | 4.1206e-09 | 4.8448e-09 | 1.1301e-10 | 3.8494e-10 | 1.9543e-10 | 1.4598e-11
8468.232 | 6.6751e-09 | 4.4637e-09 | 8.1131e-11 | 4.1434e-09 | 4.8387e-09 | 1.1581e-10 | 3.8315e-10 | 1.9365e-10 | 1.4735e-11
8480.399 | 6.5802e-09 | 4.4272e-09 | 8.2841e-11 | 4.1771e-09 | 4.8586e-09 | 1.1496e-10 | 3.8666e-10 | 1.9559e-10 | 1.4469e-11
8492.566 | 6.6067e-09 | 4.5043e-09 | 8.0359e-11 | 4.1662e-09 | 4.917e-09 | 1.1632e-10 | 3.8837e-10 | 1.9638e-10 | 1.5088e-11
8504.733 | 6.6189e-09 | 4.5458e-09 | 8.1952e-11 | 4.1631e-09 | 4.9085e-09 | 1.1694e-10 | 3.898e-10 | 1.9506e-10 | 1.4627e-11
8516.9 | 6.6543e-09 | 4.5866e-09 | 8.2457e-11 | 4.177e-09 | 4.9642e-09 | 1.1702e-10 | 3.9048e-10 | 1.9431e-10 | 1.4992e-11
8529.067 | 6.7082e-09 | 4.5344e-09 | 8.2412e-11 | 4.2717e-09 | 4.9634e-09 | 1.1761e-10 | 3.9302e-10 | 1.9902e-10 | 1.51e-11
8541.234 | 6.803e-09 | 4.583e-09 | 8.369e-11 | 4.27e-09 | 4.9716e-09 | 1.1824e-10 | 3.8907e-10 | 1.9851e-10 | 1.4942e-11
8553.401 | 6.7298e-09 | 4.6513e-09 | 8.3861e-11 | 4.3012e-09 | 4.9626e-09 | 1.1805e-10 | 3.905e-10 | 1.9735e-10 | 1.488e-11
8565.568 | 6.8319e-09 | 4.6327e-09 | 8.3335e-11 | 4.2688e-09 | 5.0396e-09 | 1.1863e-10 | 3.974e-10 | 1.9818e-10 | 1.4817e-11
8577.735 | 6.8186e-09 | 4.65e-09 | 8.345e-11 | 4.2933e-09 | 5.0434e-09 | 1.1876e-10 | 3.9788e-10 | 1.9989e-10 | 1.5254e-11
8589.902 | 6.813e-09 | 4.6708e-09 | 8.2744e-11 | 4.2667e-09 | 5.0648e-09 | 1.193e-10 | 3.9411e-10 | 1.9978e-10 | 1.5143e-11
8602.069 | 6.8463e-09 | 4.6786e-09 | 8.3164e-11 | 4.3646e-09 | 5.1002e-09 | 1.1933e-10 | 4.0077e-10 | 2.0006e-10 | 1.5227e-11
8614.236 | 6.8397e-09 | 4.699e-09 | 8.4083e-11 | 4.2636e-09 | 5.1303e-09 | 1.1955e-10 | 4.015e-10 | 2.0275e-10 | 1.5267e-11
8626.403 | 6.8272e-09 | 4.7102e-09 | 8.4492e-11 | 4.3363e-09 | 5.0733e-09 | 1.2217e-10 | 4.0859e-10 | 2.0083e-10 | 1.5404e-11
8638.57 | 6.8999e-09 | 4.7372e-09 | 8.4583e-11 | 4.3436e-09 | 5.1422e-09 | 1.2037e-10 | 4.0485e-10 | 2.0411e-10 | 1.5338e-11
8650.737 | 6.9194e-09 | 4.7865e-09 | 8.5082e-11 | 4.4422e-09 | 5.1982e-09 | 1.21e-10 | 4.0296e-10 | 2.0261e-10 | 1.5357e-11
8662.904 | 6.9707e-09 | 4.7881e-09 | 8.5399e-11 | 4.3674e-09 | 5.1827e-09 | 1.2161e-10 | 4.078e-10 | 2.0407e-10 | 1.5651e-11
8675.071 | 6.835e-09 | 4.7962e-09 | 8.5266e-11 | 4.4263e-09 | 5.123e-09 | 1.2115e-10 | 4.0758e-10 | 2.0408e-10 | 1.5854e-11
8687.238 | 6.9611e-09 | 4.8556e-09 | 8.7355e-11 | 4.4031e-09 | 5.2291e-09 | 1.2248e-10 | 4.0953e-10 | 2.0582e-10 | 1.5781e-11
8699.405 | 7.0307e-09 | 4.8566e-09 | 8.6079e-11 | 4.4387e-09 | 5.2326e-09 | 1.2258e-10 | 4.125e-10 | 2.0412e-10 | 1.584e-11
8711.572 | 6.9745e-09 | 4.9121e-09 | 8.7053e-11 | 4.448e-09 | 5.2789e-09 | 1.2373e-10 | 4.1133e-10 | 2.0819e-10 | 1.5949e-11
8723.739 | 7.115e-09 | 4.8948e-09 | 8.6681e-11 | 4.5463e-09 | 5.2779e-09 | 1.236e-10 | 4.1449e-10 | 2.1087e-10 | 1.6011e-11
8735.906 | 7.123e-09 | 4.9526e-09 | 8.8615e-11 | 4.5478e-09 | 5.2828e-09 | 1.2388e-10 | 4.2024e-10 | 2.0602e-10 | 1.6184e-11
8748.073 | 7.1095e-09 | 4.9605e-09 | 8.8419e-11 | 4.5559e-09 | 5.316e-09 | 1.2547e-10 | 4.206e-10 | 2.0914e-10 | 1.5763e-11
8760.24 | 7.0509e-09 | 5.0137e-09 | 8.8859e-11 | 4.5886e-09 | 5.3569e-09 | 1.256e-10 | 4.1649e-10 | 2.1194e-10 | 1.5965e-11
8772.407 | 7.1265e-09 | 5.0451e-09 | 8.8884e-11 | 4.5842e-09 | 5.3714e-09 | 1.2477e-10 | 4.2427e-10 | 2.1108e-10 | 1.6299e-11
8784.574 | 7.023e-09 | 4.9966e-09 | 8.9226e-11 | 4.5961e-09 | 5.3984e-09 | 1.2505e-10 | 4.225e-10 | 2.1362e-10 | 1.6186e-11
8796.741 | 7.1626e-09 | 5.0578e-09 | 8.8863e-11 | 4.6164e-09 | 5.3966e-09 | 1.2638e-10 | 4.2808e-10 | 2.1345e-10 | 1.6229e-11
8808.908 | 7.1658e-09 | 5.0657e-09 | 9.0677e-11 | 4.6575e-09 | 5.4934e-09 | 1.2862e-10 | 4.3503e-10 | 2.1377e-10 | 1.655e-11
8821.075 | 7.2157e-09 | 5.1526e-09 | 8.9885e-11 | 4.7102e-09 | 5.4823e-09 | 1.2775e-10 | 4.2951e-10 | 2.1593e-10 | 1.6287e-11
8833.242 | 7.2292e-09 | 5.0748e-09 | 8.9907e-11 | 4.6975e-09 | 5.4643e-09 | 1.2841e-10 | 4.29e-10 | 2.1605e-10 | 1.6506e-11
8845.409 | 7.2198e-09 | 5.1059e-09 | 9.1784e-11 | 4.7024e-09 | 5.4755e-09 | 1.2836e-10 | 4.3105e-10 | 2.1558e-10 | 1.6779e-11
8857.576 | 7.1463e-09 | 5.1196e-09 | 9.1387e-11 | 4.6895e-09 | 5.5066e-09 | 1.2711e-10 | 4.3529e-10 | 2.1621e-10 | 1.6633e-11
8869.743 | 7.2155e-09 | 5.0259e-09 | 9.0857e-11 | 4.7269e-09 | 5.5596e-09 | 1.2958e-10 | 4.3297e-10 | 2.1831e-10 | 1.6756e-11
8881.91 | 7.3056e-09 | 5.2073e-09 | 9.2321e-11 | 4.7643e-09 | 5.571e-09 | 1.3259e-10 | 4.3664e-10 | 2.1909e-10 | 1.6754e-11
8894.077 | 7.2842e-09 | 5.2057e-09 | 9.0899e-11 | 4.7385e-09 | 5.5683e-09 | 1.3006e-10 | 4.3506e-10 | 2.2049e-10 | 1.6875e-11
8906.244 | 7.2944e-09 | 5.2031e-09 | 9.1808e-11 | 4.8032e-09 | 5.6811e-09 | 1.3048e-10 | 4.3538e-10 | 2.1897e-10 | 1.6989e-11
8918.411 | 7.2865e-09 | 5.2392e-09 | 9.2834e-11 | 4.8451e-09 | 5.6153e-09 | 1.2986e-10 | 4.3646e-10 | 2.1997e-10 | 1.7268e-11
8930.578 | 7.3088e-09 | 5.2509e-09 | 9.2569e-11 | 4.7824e-09 | 5.616e-09 | 1.3031e-10 | 4.4293e-10 | 2.1921e-10 | 1.6718e-11
8942.745 | 7.3152e-09 | 5.3215e-09 | 9.2421e-11 | 4.9018e-09 | 5.638e-09 | 1.3254e-10 | 4.4406e-10 | 2.2021e-10 | 1.697e-11
8954.912 | 7.3279e-09 | 5.2466e-09 | 9.3472e-11 | 4.8474e-09 | 5.6065e-09 | 1.3282e-10 | 4.4408e-10 | 2.2179e-10 | 1.6797e-11
8967.079 | 7.3739e-09 | 5.2752e-09 | 9.343e-11 | 4.864e-09 | 5.6733e-09 | 1.3343e-10 | 4.4584e-10 | 2.2078e-10 | 1.7092e-11
8979.246 | 7.4429e-09 | 5.3107e-09 | 9.4454e-11 | 4.929e-09 | 5.7594e-09 | 1.3321e-10 | 4.4802e-10 | 2.229e-10 | 1.7186e-11
8991.413 | 7.4702e-09 | 5.3643e-09 | 9.4445e-11 | 4.9003e-09 | 5.7823e-09 | 1.3445e-10 | 4.5085e-10 | 2.2498e-10 | 1.7434e-11
9003.58 | 7.4826e-09 | 5.3695e-09 | 9.4763e-11 | 4.9353e-09 | 5.7644e-09 | 1.356e-10 | 4.5215e-10 | 2.2315e-10 | 1.7384e-11
9015.747 | 7.5306e-09 | 5.4251e-09 | 9.6645e-11 | 4.9463e-09 | 5.8123e-09 | 1.3466e-10 | 4.492e-10 | 2.2488e-10 | 1.7475e-11
9027.914 | 7.515e-09 | 5.4731e-09 | 9.4575e-11 | 4.9904e-09 | 5.8009e-09 | 1.3447e-10 | 4.5086e-10 | 2.2686e-10 | 1.7521e-11
9040.081 | 7.4331e-09 | 5.4731e-09 | 9.5876e-11 | 4.9717e-09 | 5.827e-09 | 1.3534e-10 | 4.533e-10 | 2.2894e-10 | 1.7669e-11
9052.248 | 7.5378e-09 | 5.4982e-09 | 9.5667e-11 | 4.9771e-09 | 5.8003e-09 | 1.3577e-10 | 4.5807e-10 | 2.2818e-10 | 1.7663e-11
9064.415 | 7.5498e-09 | 5.4602e-09 | 9.5966e-11 | 5.0105e-09 | 5.8273e-09 | 1.3577e-10 | 4.5457e-10 | 2.2759e-10 | 1.7512e-11
9076.582 | 7.5996e-09 | 5.4567e-09 | 9.6353e-11 | 5.0186e-09 | 5.8497e-09 | 1.3558e-10 | 4.5604e-10 | 2.2839e-10 | 1.7606e-11
9088.749 | 7.647e-09 | 5.5345e-09 | 9.657e-11 | 5.0279e-09 | 5.8871e-09 | 1.3698e-10 | 4.6634e-10 | 2.2947e-10 | 1.772e-11
9100.916 | 7.5846e-09 | 5.4958e-09 | 9.7052e-11 | 5.0257e-09 | 5.8719e-09 | 1.3612e-10 | 4.6339e-10 | 2.2941e-10 | 1.7571e-11
9113.083 | 7.5716e-09 | 5.5843e-09 | 9.732e-11 | 5.0601e-09 | 5.9265e-09 | 1.3762e-10 | 4.6229e-10 | 2.2848e-10 | 1.7974e-11
9125.25 | 7.634e-09 | 5.6303e-09 | 9.872e-11 | 5.0748e-09 | 5.9872e-09 | 1.386e-10 | 4.6318e-10 | 2.3189e-10 | 1.7975e-11
9137.417 | 7.6844e-09 | 5.6271e-09 | 9.781e-11 | 5.094e-09 | 5.9795e-09 | 1.3963e-10 | 4.6825e-10 | 2.3343e-10 | 1.8291e-11
9149.584 | 7.7579e-09 | 5.6503e-09 | 9.8172e-11 | 5.1042e-09 | 6.0703e-09 | 1.3932e-10 | 4.7264e-10 | 2.3276e-10 | 1.8035e-11
9161.751 | 7.701e-09 | 5.6561e-09 | 9.9429e-11 | 5.1176e-09 | 5.9582e-09 | 1.4025e-10 | 4.7124e-10 | 2.3372e-10 | 1.7992e-11
9173.918 | 7.7247e-09 | 5.7588e-09 | 9.9149e-11 | 5.2275e-09 | 6.0117e-09 | 1.4105e-10 | 4.7048e-10 | 2.3513e-10 | 1.8199e-11
9186.085 | 7.7107e-09 | 5.7542e-09 | 9.9021e-11 | 5.2064e-09 | 6.0926e-09 | 1.4185e-10 | 4.7375e-10 | 2.3486e-10 | 1.8342e-11
9198.252 | 7.7915e-09 | 5.6932e-09 | 1.0016e-10 | 5.2164e-09 | 6.1244e-09 | 1.4024e-10 | 4.7635e-10 | 2.3436e-10 | 1.8532e-11
9210.419 | 7.7912e-09 | 5.7149e-09 | 1.0035e-10 | 5.2267e-09 | 6.1115e-09 | 1.4166e-10 | 4.809e-10 | 2.3811e-10 | 1.819e-11
9222.586 | 7.8286e-09 | 5.7826e-09 | 1.0126e-10 | 5.213e-09 | 6.0977e-09 | 1.4144e-10 | 4.7457e-10 | 2.3697e-10 | 1.8531e-11
9234.753 | 7.9455e-09 | 5.8205e-09 | 1.0127e-10 | 5.2604e-09 | 6.1884e-09 | 1.4103e-10 | 4.8025e-10 | 2.3554e-10 | 1.8729e-11
9246.92 | 7.838e-09 | 5.7898e-09 | 1.0246e-10 | 5.3221e-09 | 6.2145e-09 | 1.4399e-10 | 4.8181e-10 | 2.3816e-10 | 1.8494e-11
9259.087 | 7.9105e-09 | 5.8321e-09 | 1.0208e-10 | 5.3502e-09 | 6.1855e-09 | 1.4382e-10 | 4.818e-10 | 2.4106e-10 | 1.8523e-11
9271.254 | 7.8242e-09 | 5.9126e-09 | 1.0187e-10 | 5.3357e-09 | 6.2367e-09 | 1.4353e-10 | 4.8631e-10 | 2.4235e-10 | 1.8824e-11
9283.421 | 7.8995e-09 | 5.8759e-09 | 1.0157e-10 | 5.34e-09 | 6.2628e-09 | 1.4396e-10 | 4.8313e-10 | 2.4115e-10 | 1.8871e-11
9295.588 | 7.9559e-09 | 5.9572e-09 | 1.0251e-10 | 5.38e-09 | 6.2509e-09 | 1.4402e-10 | 4.8773e-10 | 2.4268e-10 | 1.9144e-11
9307.755 | 8.0224e-09 | 5.8503e-09 | 1.0357e-10 | 5.3769e-09 | 6.2474e-09 | 1.4473e-10 | 4.857e-10 | 2.4392e-10 | 1.8786e-11
9319.922 | 8.0478e-09 | 5.9652e-09 | 1.0356e-10 | 5.415e-09 | 6.2662e-09 | 1.4772e-10 | 4.9227e-10 | 2.4447e-10 | 1.8902e-11
9332.089 | 8.0433e-09 | 5.9373e-09 | 1.0272e-10 | 5.4227e-09 | 6.2812e-09 | 1.4607e-10 | 4.8798e-10 | 2.4561e-10 | 1.911e-11
9344.256 | 7.9812e-09 | 5.9261e-09 | 1.0375e-10 | 5.4587e-09 | 6.3786e-09 | 1.4628e-10 | 4.9197e-10 | 2.4438e-10 | 1.9504e-11
9356.423 | 8.0459e-09 | 5.9905e-09 | 1.0434e-10 | 5.473e-09 | 6.3693e-09 | 1.4734e-10 | 4.9266e-10 | 2.4896e-10 | 1.896e-11
9368.59 | 8.1737e-09 | 5.9678e-09 | 1.0498e-10 | 5.4932e-09 | 6.3719e-09 | 1.4673e-10 | 4.947e-10 | 2.49e-10 | 1.9403e-11
9380.757 | 8.0508e-09 | 6.0555e-09 | 1.0507e-10 | 5.5272e-09 | 6.4726e-09 | 1.4869e-10 | 5.0221e-10 | 2.4866e-10 | 1.9382e-11
9392.924 | 8.1145e-09 | 5.9886e-09 | 1.0531e-10 | 5.5877e-09 | 6.4719e-09 | 1.4835e-10 | 4.9715e-10 | 2.4884e-10 | 1.9623e-11
9405.091 | 8.0794e-09 | 6.1038e-09 | 1.0585e-10 | 5.5126e-09 | 6.4836e-09 | 1.4991e-10 | 5.0402e-10 | 2.4903e-10 | 1.9698e-11
9417.258 | 8.1657e-09 | 6.144e-09 | 1.0585e-10 | 5.5411e-09 | 6.4729e-09 | 1.4751e-10 | 5.03e-10 | 2.4963e-10 | 1.9581e-11
9429.425 | 8.1795e-09 | 6.1176e-09 | 1.0571e-10 | 5.6642e-09 | 6.5855e-09 | 1.5138e-10 | 5.074e-10 | 2.5202e-10 | 1.9909e-11
9441.592 | 8.1697e-09 | 6.1628e-09 | 1.0737e-10 | 5.6e-09 | 6.5247e-09 | 1.4939e-10 | 5.1083e-10 | 2.5334e-10 | 1.97e-11
9453.759 | 8.1806e-09 | 6.1501e-09 | 1.057e-10 | 5.6506e-09 | 6.5052e-09 | 1.5084e-10 | 5.1039e-10 | 2.5247e-10 | 1.9986e-11
9465.926 | 8.2856e-09 | 6.2898e-09 | 1.0888e-10 | 5.6564e-09 | 6.5583e-09 | 1.5173e-10 | 5.0755e-10 | 2.5363e-10 | 2.0036e-11
9478.093 | 8.2665e-09 | 6.3258e-09 | 1.0777e-10 | 5.694e-09 | 6.5269e-09 | 1.5023e-10 | 5.116e-10 | 2.5685e-10 | 1.9639e-11
9490.26 | 8.3066e-09 | 6.2674e-09 | 1.0754e-10 | 5.6855e-09 | 6.6098e-09 | 1.508e-10 | 5.132e-10 | 2.541e-10 | 2.0091e-11
9502.427 | 8.2417e-09 | 6.2739e-09 | 1.0716e-10 | 5.6798e-09 | 6.7139e-09 | 1.5085e-10 | 5.1144e-10 | 2.5584e-10 | 1.9962e-11
9514.594 | 8.3428e-09 | 6.2093e-09 | 1.0719e-10 | 5.6249e-09 | 6.6322e-09 | 1.5123e-10 | 5.121e-10 | 2.5372e-10 | 2.0298e-11
9526.761 | 8.302e-09 | 6.323e-09 | 1.0803e-10 | 5.7342e-09 | 6.6981e-09 | 1.5357e-10 | 5.136e-10 | 2.549e-10 | 2.0426e-11
9538.928 | 8.3031e-09 | 6.26e-09 | 1.0772e-10 | 5.6635e-09 | 6.6778e-09 | 1.5367e-10 | 5.173e-10 | 2.5702e-10 | 2.0469e-11
9551.095 | 8.3919e-09 | 6.3253e-09 | 1.0911e-10 | 5.6726e-09 | 6.7079e-09 | 1.5444e-10 | 5.1669e-10 | 2.5801e-10 | 2.0567e-11
9563.262 | 8.4557e-09 | 6.3661e-09 | 1.0926e-10 | 5.7663e-09 | 6.74e-09 | 1.5462e-10 | 5.1868e-10 | 2.5899e-10 | 2.0451e-11
9575.429 | 8.4897e-09 | 6.3884e-09 | 1.0956e-10 | 5.7287e-09 | 6.6491e-09 | 1.5538e-10 | 5.2447e-10 | 2.5845e-10 | 2.0553e-11
9587.596 | 8.424e-09 | 6.3581e-09 | 1.1107e-10 | 5.8144e-09 | 6.8177e-09 | 1.5566e-10 | 5.2394e-10 | 2.5999e-10 | 2.0561e-11
9599.763 | 8.5347e-09 | 6.4293e-09 | 1.1003e-10 | 5.8424e-09 | 6.7806e-09 | 1.5482e-10 | 5.2503e-10 | 2.6229e-10 | 2.0866e-11
9611.93 | 8.5504e-09 | 6.4534e-09 | 1.1006e-10 | 5.8414e-09 | 6.875e-09 | 1.5797e-10 | 5.297e-10 | 2.6416e-10 | 2.0832e-11
9624.097 | 8.6086e-09 | 6.4778e-09 | 1.1222e-10 | 5.9464e-09 | 6.8515e-09 | 1.5981e-10 | 5.3338e-10 | 2.6612e-10 | 2.0941e-11
9636.264 | 8.5083e-09 | 6.4825e-09 | 1.115e-10 | 5.9143e-09 | 6.8918e-09 | 1.5819e-10 | 5.3773e-10 | 2.6341e-10 | 2.115e-11
9648.431 | 8.5085e-09 | 6.5314e-09 | 1.1061e-10 | 5.942e-09 | 6.9096e-09 | 1.5814e-10 | 5.3337e-10 | 2.6949e-10 | 2.0953e-11
9660.598 | 8.5936e-09 | 6.4852e-09 | 1.1167e-10 | 5.953e-09 | 7.0287e-09 | 1.5677e-10 | 5.4067e-10 | 2.6955e-10 | 2.0935e-11
9672.765 | 8.5878e-09 | 6.5833e-09 | 1.1138e-10 | 5.9155e-09 | 7.0115e-09 | 1.5828e-10 | 5.3461e-10 | 2.6649e-10 | 2.1226e-11
9684.932 | 8.72e-09 | 6.6523e-09 | 1.1298e-10 | 5.8842e-09 | 6.91e-09 | 1.6045e-10 | 5.4581e-10 | 2.6919e-10 | 2.1408e-11
9697.099 | 8.7935e-09 | 6.6465e-09 | 1.1297e-10 | 5.952e-09 | 7.0168e-09 | 1.5998e-10 | 5.4382e-10 | 2.6779e-10 | 2.1352e-11
9709.266 | 8.7445e-09 | 6.6079e-09 | 1.1378e-10 | 5.9475e-09 | 7.0722e-09 | 1.593e-10 | 5.4682e-10 | 2.7368e-10 | 2.1497e-11
9721.433 | 8.7192e-09 | 6.7041e-09 | 1.1365e-10 | 5.9489e-09 | 7.0479e-09 | 1.6156e-10 | 5.4847e-10 | 2.7475e-10 | 2.138e-11
9733.6 | 8.8249e-09 | 6.7492e-09 | 1.1268e-10 | 6.0638e-09 | 7.0415e-09 | 1.5876e-10 | 5.4365e-10 | 2.718e-10 | 2.1662e-11
9745.767 | 8.948e-09 | 6.7654e-09 | 1.1534e-10 | 6.0659e-09 | 7.0918e-09 | 1.6184e-10 | 5.4707e-10 | 2.7248e-10 | 2.1371e-11
9757.934 | 8.9212e-09 | 6.7211e-09 | 1.1349e-10 | 6.0782e-09 | 7.0468e-09 | 1.6339e-10 | 5.4956e-10 | 2.7361e-10 | 2.1532e-11
9770.101 | 9.1191e-09 | 6.807e-09 | 1.149e-10 | 6.1395e-09 | 7.1203e-09 | 1.6313e-10 | 5.5036e-10 | 2.7542e-10 | 2.1535e-11
9782.268 | 8.905e-09 | 6.7502e-09 | 1.154e-10 | 6.1284e-09 | 7.0557e-09 | 1.6317e-10 | 5.5756e-10 | 2.771e-10 | 2.1965e-11
9794.435 | 8.8211e-09 | 6.7446e-09 | 1.1608e-10 | 6.1104e-09 | 7.0985e-09 | 1.6438e-10 | 5.5329e-10 | 2.7879e-10 | 2.1918e-11
9806.602 | 8.8838e-09 | 6.8691e-09 | 1.1573e-10 | 6.1614e-09 | 7.1608e-09 | 1.6401e-10 | 5.5354e-10 | 2.7602e-10 | 2.2037e-11
9818.769 | 8.8893e-09 | 6.7646e-09 | 1.1664e-10 | 6.1689e-09 | 7.1887e-09 | 1.6475e-10 | 5.5982e-10 | 2.7926e-10 | 2.1968e-11
9830.936 | 9.0539e-09 | 6.8678e-09 | 1.159e-10 | 6.1815e-09 | 7.1994e-09 | 1.6304e-10 | 5.6011e-10 | 2.7549e-10 | 2.2289e-11
9843.103 | 9.0541e-09 | 6.8639e-09 | 1.1794e-10 | 6.2988e-09 | 7.2605e-09 | 1.6656e-10 | 5.6784e-10 | 2.813e-10 | 2.2272e-11
9855.27 | 9.1718e-09 | 6.908e-09 | 1.1803e-10 | 6.188e-09 | 7.2491e-09 | 1.6561e-10 | 5.6197e-10 | 2.8296e-10 | 2.2173e-11
9867.437 | 9.0747e-09 | 6.9205e-09 | 1.1639e-10 | 6.2733e-09 | 7.2712e-09 | 1.6825e-10 | 5.7031e-10 | 2.8282e-10 | 2.2552e-11
9879.604 | 9.0826e-09 | 6.9772e-09 | 1.1836e-10 | 6.2572e-09 | 7.323e-09 | 1.661e-10 | 5.6823e-10 | 2.8302e-10 | 2.2481e-11
9891.771 | 9.1617e-09 | 6.8949e-09 | 1.1989e-10 | 6.2599e-09 | 7.319e-09 | 1.6875e-10 | 5.7256e-10 | 2.8316e-10 | 2.2287e-11
9903.938 | 9.0649e-09 | 6.8668e-09 | 1.183e-10 | 6.3121e-09 | 7.3653e-09 | 1.7135e-10 | 5.7361e-10 | 2.8378e-10 | 2.2677e-11
9916.105 | 9.2289e-09 | 6.9709e-09 | 1.1902e-10 | 6.3367e-09 | 7.4331e-09 | 1.6978e-10 | 5.6967e-10 | 2.8612e-10 | 2.2917e-11
9928.272 | 9.163e-09 | 7.0108e-09 | 1.2021e-10 | 6.3094e-09 | 7.4183e-09 | 1.6783e-10 | 5.6841e-10 | 2.8564e-10 | 2.2654e-11
9940.439 | 9.3253e-09 | 7.0701e-09 | 1.1977e-10 | 6.347e-09 | 7.5564e-09 | 1.6951e-10 | 5.7783e-10 | 2.8798e-10 | 2.2687e-11
9952.606 | 9.358e-09 | 7.0511e-09 | 1.1984e-10 | 6.4123e-09 | 7.4206e-09 | 1.7011e-10 | 5.8063e-10 | 2.8811e-10 | 2.255e-11
9964.773 | 9.3105e-09 | 7.1236e-09 | 1.1992e-10 | 6.3518e-09 | 7.5463e-09 | 1.7085e-10 | 5.815e-10 | 2.8847e-10 | 2.284e-11
9976.94 | 9.3058e-09 | 7.1007e-09 | 1.2041e-10 | 6.4012e-09 | 7.4597e-09 | 1.705e-10 | 5.8433e-10 | 2.8816e-10 | 2.3022e-11
9989.107 | 9.4608e-09 | 7.1609e-09 | 1.2057e-10 | 6.3996e-09 | 7.4888e-09 | 1.7142e-10 | 5.8595e-10 | 2.885e-10 | 2.3237e-11
10001.274 | 9.4843e-09 | 7.1805e-09 | 1.1959e-10 | 6.4732e-09 | 7.6227e-09 | 1.7179e-10 | 5.899e-10 | 2.9488e-10 | 2.3061e-11
10013.441 | 9.5502e-09 | 7.2352e-09 | 1.2151e-10 | 6.4989e-09 | 7.6372e-09 | 1.7374e-10 | 5.8945e-10 | 2.9537e-10 | 2.3341e-11
10025.608 | 9.6049e-09 | 7.3263e-09 | 1.2252e-10 | 6.6048e-09 | 7.6148e-09 | 1.7328e-10 | 5.9444e-10 | 2.9616e-10 | 2.3394e-11
10037.775 | 9.4061e-09 | 7.3659e-09 | 1.2107e-10 | 6.5341e-09 | 7.6792e-09 | 1.7442e-10 | 6.0357e-10 | 2.9572e-10 | 2.34e-11
10049.942 | 9.5595e-09 | 7.3308e-09 | 1.219e-10 | 6.5775e-09 | 7.6173e-09 | 1.7364e-10 | 5.9606e-10 | 2.9884e-10 | 2.3605e-11
10062.109 | 9.4515e-09 | 7.2721e-09 | 1.2376e-10 | 6.6648e-09 | 7.7139e-09 | 1.765e-10 | 5.9775e-10 | 2.9738e-10 | 2.3551e-11
10074.276 | 9.5047e-09 | 7.2488e-09 | 1.2304e-10 | 6.5972e-09 | 7.7371e-09 | 1.7591e-10 | 6.0019e-10 | 3.001e-10 | 2.3435e-11
10086.443 | 9.6056e-09 | 7.3422e-09 | 1.2264e-10 | 6.6307e-09 | 7.7331e-09 | 1.7673e-10 | 6.0435e-10 | 2.9765e-10 | 2.3627e-11
10098.61 | 9.6985e-09 | 7.3541e-09 | 1.2304e-10 | 6.6084e-09 | 7.7549e-09 | 1.7491e-10 | 6.0612e-10 | 3.0178e-10 | 2.3923e-11
10110.777 | 9.7624e-09 | 7.3525e-09 | 1.2637e-10 | 6.5929e-09 | 7.8285e-09 | 1.7537e-10 | 6.0876e-10 | 3.0261e-10 | 2.4079e-11
10122.944 | 9.6665e-09 | 7.323e-09 | 1.2421e-10 | 6.69e-09 | 7.7515e-09 | 1.7876e-10 | 6.0965e-10 | 3.0155e-10 | 2.3993e-11
10135.111 | 9.7887e-09 | 7.393e-09 | 1.2517e-10 | 6.6887e-09 | 7.683e-09 | 1.7856e-10 | 6.1916e-10 | 3.055e-10 | 2.3795e-11
10147.278 | 9.7106e-09 | 7.3825e-09 | 1.2592e-10 | 6.7485e-09 | 7.8937e-09 | 1.7901e-10 | 6.1389e-10 | 3.0352e-10 | 2.4244e-11
10159.445 | 9.7443e-09 | 7.4551e-09 | 1.2578e-10 | 6.7057e-09 | 7.9112e-09 | 1.8034e-10 | 6.1361e-10 | 3.0643e-10 | 2.4369e-11
10171.612 | 9.7357e-09 | 7.5694e-09 | 1.2885e-10 | 6.7008e-09 | 7.9613e-09 | 1.8038e-10 | 6.1371e-10 | 3.0512e-10 | 2.4198e-11
10183.779 | 9.9687e-09 | 7.53e-09 | 1.2484e-10 | 6.7901e-09 | 7.8623e-09 | 1.8217e-10 | 6.2202e-10 | 3.0947e-10 | 2.4451e-11
10195.946 | 9.8343e-09 | 7.5669e-09 | 1.2701e-10 | 6.8558e-09 | 7.8711e-09 | 1.8109e-10 | 6.2272e-10 | 3.0828e-10 | 2.4634e-11
10208.113 | 9.9029e-09 | 7.5112e-09 | 1.2839e-10 | 6.7186e-09 | 7.9005e-09 | 1.8123e-10 | 6.2218e-10 | 3.1277e-10 | 2.4718e-11
10220.28 | 9.861e-09 | 7.5915e-09 | 1.2888e-10 | 6.8615e-09 | 7.9862e-09 | 1.8078e-10 | 6.2923e-10 | 3.1301e-10 | 2.4766e-11
10232.447 | 9.9545e-09 | 7.607e-09 | 1.2866e-10 | 6.9336e-09 | 8.0089e-09 | 1.8319e-10 | 6.305e-10 | 3.1527e-10 | 2.4605e-11
10244.614 | 1.0002e-08 | 7.6185e-09 | 1.2902e-10 | 6.895e-09 | 8.08e-09 | 1.8337e-10 | 6.3428e-10 | 3.1182e-10 | 2.4688e-11
10256.781 | 1.0078e-08 | 7.6717e-09 | 1.281e-10 | 6.9682e-09 | 8.1257e-09 | 1.8418e-10 | 6.3493e-10 | 3.1101e-10 | 2.5011e-11
10268.948 | 1.0143e-08 | 7.6918e-09 | 1.287e-10 | 6.9082e-09 | 8.0186e-09 | 1.8403e-10 | 6.3997e-10 | 3.1488e-10 | 2.5e-11
10281.115 | 1.0074e-08 | 7.7252e-09 | 1.2674e-10 | 6.948e-09 | 8.1194e-09 | 1.8444e-10 | 6.3401e-10 | 3.2222e-10 | 2.5177e-11
10293.282 | 1.0127e-08 | 7.7525e-09 | 1.2928e-10 | 6.9332e-09 | 8.0994e-09 | 1.8382e-10 | 6.354e-10 | 3.1841e-10 | 2.5051e-11
10305.449 | 9.8949e-09 | 7.7608e-09 | 1.2993e-10 | 6.9508e-09 | 8.092e-09 | 1.85e-10 | 6.3835e-10 | 3.1941e-10 | 2.5305e-11
10317.616 | 1.0195e-08 | 7.8214e-09 | 1.3174e-10 | 6.9593e-09 | 8.1088e-09 | 1.8639e-10 | 6.4683e-10 | 3.1889e-10 | 2.5309e-11
10329.783 | 1.0038e-08 | 7.7368e-09 | 1.2874e-10 | 7.0841e-09 | 8.1814e-09 | 1.8719e-10 | 6.4414e-10 | 3.2558e-10 | 2.542e-11
10341.95 | 1.0267e-08 | 7.8055e-09 | 1.3121e-10 | 7.0017e-09 | 8.1968e-09 | 1.8776e-10 | 6.4727e-10 | 3.1909e-10 | 2.5285e-11
10354.117 | 1.0215e-08 | 7.858e-09 | 1.3235e-10 | 7.0156e-09 | 8.317e-09 | 1.8964e-10 | 6.488e-10 | 3.2611e-10 | 2.5273e-11
10366.284 | 1.0296e-08 | 7.864e-09 | 1.3222e-10 | 7.096e-09 | 8.2531e-09 | 1.9213e-10 | 6.5505e-10 | 3.2769e-10 | 2.5592e-11
10378.451 | 1.0325e-08 | 7.8856e-09 | 1.3267e-10 | 7.0943e-09 | 8.2765e-09 | 1.8799e-10 | 6.5517e-10 | 3.2483e-10 | 2.5603e-11
10390.618 | 1.0218e-08 | 7.8755e-09 | 1.3234e-10 | 7.1756e-09 | 8.2385e-09 | 1.9025e-10 | 6.581e-10 | 3.2582e-10 | 2.6062e-11
10402.785 | 1.0301e-08 | 7.9224e-09 | 1.3298e-10 | 7.1835e-09 | 8.2741e-09 | 1.9249e-10 | 6.5799e-10 | 3.2738e-10 | 2.5553e-11
10414.952 | 1.0368e-08 | 8.0092e-09 | 1.3421e-10 | 7.2556e-09 | 8.3121e-09 | 1.9213e-10 | 6.5542e-10 | 3.3024e-10 | 2.5989e-11
10427.119 | 1.0407e-08 | 7.9437e-09 | 1.346e-10 | 7.2037e-09 | 8.4032e-09 | 1.92e-10 | 6.594e-10 | 3.3086e-10 | 2.6176e-11
10439.286 | 1.0342e-08 | 8.0245e-09 | 1.3532e-10 | 7.2367e-09 | 8.3536e-09 | 1.9188e-10 | 6.6252e-10 | 3.2846e-10 | 2.6207e-11
10451.453 | 1.0505e-08 | 7.9523e-09 | 1.334e-10 | 7.2947e-09 | 8.4107e-09 | 1.9304e-10 | 6.6102e-10 | 3.3298e-10 | 2.6261e-11
10463.62 | 1.0435e-08 | 8.0427e-09 | 1.3386e-10 | 7.2371e-09 | 8.4021e-09 | 1.9587e-10 | 6.6783e-10 | 3.3743e-10 | 2.6265e-11
10475.787 | 1.0663e-08 | 8.0598e-09 | 1.3508e-10 | 7.281e-09 | 8.45e-09 | 1.9346e-10 | 6.7203e-10 | 3.3354e-10 | 2.6298e-11
10487.954 | 1.0634e-08 | 8.1198e-09 | 1.3616e-10 | 7.277e-09 | 8.5602e-09 | 1.9437e-10 | 6.728e-10 | 3.3386e-10 | 2.6675e-11
10500.121 | 1.0616e-08 | 8.101e-09 | 1.3679e-10 | 7.4084e-09 | 8.431e-09 | 1.9574e-10 | 6.7842e-10 | 3.3644e-10 | 2.6336e-11
10512.288 | 1.0667e-08 | 8.1874e-09 | 1.3724e-10 | 7.3639e-09 | 8.5552e-09 | 1.995e-10 | 6.7671e-10 | 3.3871e-10 | 2.6651e-11
10524.455 | 1.0783e-08 | 8.174e-09 | 1.3474e-10 | 7.518e-09 | 8.5852e-09 | 1.9619e-10 | 6.7875e-10 | 3.3809e-10 | 2.6795e-11
10536.622 | 1.0733e-08 | 8.1175e-09 | 1.3656e-10 | 7.5164e-09 | 8.5521e-09 | 1.9868e-10 | 6.8213e-10 | 3.4263e-10 | 2.6986e-11
10548.789 | 1.0797e-08 | 8.1836e-09 | 1.3811e-10 | 7.5257e-09 | 8.715e-09 | 1.9881e-10 | 6.8632e-10 | 3.4495e-10 | 2.6892e-11
10560.956 | 1.0746e-08 | 8.2283e-09 | 1.3968e-10 | 7.438e-09 | 8.5989e-09 | 1.9964e-10 | 6.8934e-10 | 3.4474e-10 | 2.7071e-11
10573.123 | 1.0815e-08 | 8.2439e-09 | 1.3823e-10 | 7.36e-09 | 8.6266e-09 | 2.0003e-10 | 6.9642e-10 | 3.4355e-10 | 2.7409e-11
10585.29 | 1.0784e-08 | 8.2456e-09 | 1.3933e-10 | 7.525e-09 | 8.6199e-09 | 1.988e-10 | 6.9574e-10 | 3.4361e-10 | 2.7041e-11
10597.457 | 1.083e-08 | 8.2548e-09 | 1.3826e-10 | 7.4579e-09 | 8.6552e-09 | 2.0047e-10 | 6.8994e-10 | 3.4355e-10 | 2.7255e-11
10609.624 | 1.0823e-08 | 8.3434e-09 | 1.399e-10 | 7.5723e-09 | 8.7137e-09 | 2.0166e-10 | 6.8953e-10 | 3.4711e-10 | 2.6867e-11
10621.791 | 1.0818e-08 | 8.3501e-09 | 1.3969e-10 | 7.584e-09 | 8.7068e-09 | 2.0092e-10 | 6.9471e-10 | 3.5029e-10 | 2.6882e-11
10633.958 | 1.0904e-08 | 8.2772e-09 | 1.4061e-10 | 7.5638e-09 | 8.7583e-09 | 2.0245e-10 | 6.9957e-10 | 3.5168e-10 | 2.7657e-11
10646.125 | 1.0771e-08 | 8.3212e-09 | 1.4013e-10 | 7.5963e-09 | 8.838e-09 | 2.0454e-10 | 7.0253e-10 | 3.528e-10 | 2.757e-11
10658.292 | 1.0959e-08 | 8.3537e-09 | 1.4043e-10 | 7.6241e-09 | 8.6678e-09 | 2.0239e-10 | 7.0375e-10 | 3.562e-10 | 2.7616e-11
10670.459 | 1.1115e-08 | 8.5301e-09 | 1.4256e-10 | 7.645e-09 | 8.9168e-09 | 2.0473e-10 | 7.092e-10 | 3.5413e-10 | 2.7534e-11
10682.626 | 1.1127e-08 | 8.3956e-09 | 1.4166e-10 | 7.7215e-09 | 8.8271e-09 | 2.0433e-10 | 7.0957e-10 | 3.512e-10 | 2.7624e-11
10694.793 | 1.1134e-08 | 8.4102e-09 | 1.4136e-10 | 7.7287e-09 | 8.9262e-09 | 2.0664e-10 | 7.1288e-10 | 3.6005e-10 | 2.8253e-11
10706.96 | 1.1061e-08 | 8.4534e-09 | 1.4183e-10 | 7.7044e-09 | 8.9528e-09 | 2.0652e-10 | 7.1406e-10 | 3.5936e-10 | 2.7888e-11
10719.127 | 1.1102e-08 | 8.5551e-09 | 1.4305e-10 | 7.6732e-09 | 8.8912e-09 | 2.0571e-10 | 7.1882e-10 | 3.6131e-10 | 2.8074e-11
10731.294 | 1.1131e-08 | 8.5344e-09 | 1.4422e-10 | 7.7399e-09 | 8.9464e-09 | 2.0663e-10 | 7.1309e-10 | 3.5902e-10 | 2.8198e-11
10743.461 | 1.1218e-08 | 8.4684e-09 | 1.4358e-10 | 7.6993e-09 | 8.9322e-09 | 2.0745e-10 | 7.2537e-10 | 3.6175e-10 | 2.8169e-11
10755.628 | 1.1411e-08 | 8.5153e-09 | 1.4458e-10 | 7.7822e-09 | 9.0646e-09 | 2.0815e-10 | 7.2562e-10 | 3.6178e-10 | 2.8225e-11
10767.795 | 1.1343e-08 | 8.5306e-09 | 1.4319e-10 | 7.7964e-09 | 9.0316e-09 | 2.0886e-10 | 7.2426e-10 | 3.6526e-10 | 2.8541e-11
10779.962 | 1.1311e-08 | 8.5532e-09 | 1.4416e-10 | 7.8286e-09 | 9.0684e-09 | 2.1084e-10 | 7.263e-10 | 3.6633e-10 | 2.8403e-11
10792.129 | 1.1336e-08 | 8.6489e-09 | 1.4467e-10 | 7.8982e-09 | 8.9866e-09 | 2.0972e-10 | 7.3227e-10 | 3.6334e-10 | 2.8509e-11
10804.296 | 1.1319e-08 | 8.6894e-09 | 1.4531e-10 | 7.9487e-09 | 9.1121e-09 | 2.1309e-10 | 7.3785e-10 | 3.6362e-10 | 2.8512e-11
10816.463 | 1.1492e-08 | 8.6708e-09 | 1.4624e-10 | 7.8483e-09 | 9.1367e-09 | 2.1178e-10 | 7.2965e-10 | 3.6738e-10 | 2.8896e-11
10828.63 | 1.1475e-08 | 8.78e-09 | 1.4749e-10 | 7.9865e-09 | 9.1022e-09 | 2.1198e-10 | 7.3859e-10 | 3.7251e-10 | 2.9214e-11
10840.797 | 1.147e-08 | 8.7035e-09 | 1.4589e-10 | 7.9605e-09 | 9.2558e-09 | 2.1357e-10 | 7.3863e-10 | 3.7556e-10 | 2.859e-11
10852.964 | 1.1487e-08 | 8.6981e-09 | 1.4873e-10 | 7.972e-09 | 9.2088e-09 | 2.1327e-10 | 7.4545e-10 | 3.7214e-10 | 2.9063e-11
10865.131 | 1.166e-08 | 8.7216e-09 | 1.4767e-10 | 7.9537e-09 | 9.1987e-09 | 2.1337e-10 | 7.4422e-10 | 3.7302e-10 | 2.9004e-11
10877.298 | 1.1453e-08 | 8.8523e-09 | 1.4754e-10 | 8.0995e-09 | 9.3246e-09 | 2.1415e-10 | 7.5258e-10 | 3.7515e-10 | 2.9074e-11
10889.465 | 1.1648e-08 | 8.7973e-09 | 1.4878e-10 | 8.0529e-09 | 9.2231e-09 | 2.1691e-10 | 7.4475e-10 | 3.7632e-10 | 2.9032e-11
10901.632 | 1.1805e-08 | 8.8694e-09 | 1.4865e-10 | 8.0765e-09 | 9.3578e-09 | 2.1478e-10 | 7.6005e-10 | 3.7516e-10 | 2.9222e-11
10913.799 | 1.1785e-08 | 8.9022e-09 | 1.4861e-10 | 8.1099e-09 | 9.2892e-09 | 2.1623e-10 | 7.5705e-10 | 3.7477e-10 | 2.9074e-11
10925.966 | 1.1657e-08 | 8.9629e-09 | 1.4993e-10 | 8.2057e-09 | 9.2477e-09 | 2.1646e-10 | 7.5692e-10 | 3.7534e-10 | 2.9166e-11
10938.133 | 1.1925e-08 | 8.9709e-09 | 1.4969e-10 | 8.1759e-09 | 9.3018e-09 | 2.1665e-10 | 7.5992e-10 | 3.7572e-10 | 2.9609e-11
10950.3 | 1.1805e-08 | 8.8664e-09 | 1.5015e-10 | 8.1492e-09 | 9.3248e-09 | 2.1793e-10 | 7.5995e-10 | 3.8003e-10 | 2.9667e-11
10962.467 | 1.1891e-08 | 8.9197e-09 | 1.5186e-10 | 8.1763e-09 | 9.3933e-09 | 2.1936e-10 | 7.6384e-10 | 3.7958e-10 | 2.9783e-11
10974.634 | 1.184e-08 | 9.0042e-09 | 1.5141e-10 | 8.2111e-09 | 9.5004e-09 | 2.1913e-10 | 7.6185e-10 | 3.8428e-10 | 2.9828e-11
10986.801 | 1.1733e-08 | 8.9913e-09 | 1.5332e-10 | 8.265e-09 | 9.513e-09 | 2.2046e-10 | 7.6356e-10 | 3.8583e-10 | 3.0032e-11
10998.968 | 1.1963e-08 | 9.0857e-09 | 1.5251e-10 | 8.1922e-09 | 9.4766e-09 | 2.2164e-10 | 7.7121e-10 | 3.8676e-10 | 2.9819e-11
11011.135 | 1.1913e-08 | 9.0403e-09 | 1.5233e-10 | 8.1925e-09 | 9.5076e-09 | 2.2214e-10 | 7.7316e-10 | 3.8613e-10 | 3.0243e-11
11023.302 | 1.195e-08 | 9.0882e-09 | 1.5445e-10 | 8.3475e-09 | 9.5116e-09 | 2.209e-10 | 7.7708e-10 | 3.8938e-10 | 2.9798e-11
11035.469 | 1.2164e-08 | 9.112e-09 | 1.5284e-10 | 8.4161e-09 | 9.5401e-09 | 2.2259e-10 | 7.7863e-10 | 3.9072e-10 | 3.0014e-11
11047.636 | 1.1936e-08 | 9.1778e-09 | 1.5427e-10 | 8.4926e-09 | 9.568e-09 | 2.2345e-10 | 7.847e-10 | 3.9525e-10 | 3.0154e-11
11059.803 | 1.2301e-08 | 9.1776e-09 | 1.554e-10 | 8.3406e-09 | 9.6437e-09 | 2.2278e-10 | 7.8441e-10 | 3.9135e-10 | 3.0511e-11
11071.97 | 1.2126e-08 | 9.1168e-09 | 1.5586e-10 | 8.4618e-09 | 9.6986e-09 | 2.2337e-10 | 7.9582e-10 | 3.9771e-10 | 3.0979e-11
11084.137 | 1.2192e-08 | 9.201e-09 | 1.559e-10 | 8.4119e-09 | 9.6436e-09 | 2.2587e-10 | 7.8852e-10 | 3.9352e-10 | 3.0543e-11
11096.304 | 1.2163e-08 | 9.2968e-09 | 1.5756e-10 | 8.4449e-09 | 9.7757e-09 | 2.2626e-10 | 8.0486e-10 | 3.9379e-10 | 3.1019e-11
11108.471 | 1.2317e-08 | 9.3143e-09 | 1.551e-10 | 8.4692e-09 | 9.7604e-09 | 2.2536e-10 | 7.9115e-10 | 4.0039e-10 | 3.107e-11
11120.638 | 1.2155e-08 | 9.4142e-09 | 1.5616e-10 | 8.5095e-09 | 9.7797e-09 | 2.2809e-10 | 8.0345e-10 | 3.9769e-10 | 3.0702e-11
11132.805 | 1.2187e-08 | 9.2679e-09 | 1.5635e-10 | 8.5301e-09 | 9.8633e-09 | 2.2928e-10 | 8.0321e-10 | 4.0561e-10 | 3.0543e-11
11144.972 | 1.2454e-08 | 9.3021e-09 | 1.5817e-10 | 8.5906e-09 | 9.8404e-09 | 2.2863e-10 | 8.0083e-10 | 4.0534e-10 | 3.121e-11
11157.139 | 1.2295e-08 | 9.4197e-09 | 1.5836e-10 | 8.54e-09 | 9.8459e-09 | 2.2817e-10 | 7.9967e-10 | 4.0161e-10 | 3.1116e-11
11169.306 | 1.2357e-08 | 9.386e-09 | 1.5792e-10 | 8.5974e-09 | 9.8286e-09 | 2.2962e-10 | 7.9878e-10 | 4.0361e-10 | 3.1103e-11
11181.473 | 1.2473e-08 | 9.536e-09 | 1.5816e-10 | 8.5969e-09 | 9.799e-09 | 2.294e-10 | 8.0858e-10 | 4.0458e-10 | 3.125e-11
11193.64 | 1.2449e-08 | 9.4554e-09 | 1.6147e-10 | 8.7227e-09 | 1.0063e-08 | 2.315e-10 | 8.056e-10 | 4.0521e-10 | 3.1487e-11
11205.807 | 1.2444e-08 | 9.4055e-09 | 1.6027e-10 | 8.7075e-09 | 9.9908e-09 | 2.3326e-10 | 8.1537e-10 | 4.0764e-10 | 3.1847e-11
11217.974 | 1.2436e-08 | 9.5011e-09 | 1.6081e-10 | 8.8108e-09 | 9.9398e-09 | 2.3385e-10 | 8.1639e-10 | 4.0889e-10 | 3.1712e-11
11230.141 | 1.2487e-08 | 9.629e-09 | 1.5997e-10 | 8.6623e-09 | 1.0094e-08 | 2.3317e-10 | 8.1963e-10 | 4.1003e-10 | 3.2111e-11
11242.308 | 1.2725e-08 | 9.4258e-09 | 1.6002e-10 | 8.88e-09 | 1.0125e-08 | 2.343e-10 | 8.241e-10 | 4.0932e-10 | 3.1641e-11
11254.475 | 1.2634e-08 | 9.5273e-09 | 1.6098e-10 | 8.8046e-09 | 1.0058e-08 | 2.3373e-10 | 8.1974e-10 | 4.1213e-10 | 3.1331e-11
11266.642 | 1.2711e-08 | 9.5567e-09 | 1.6304e-10 | 8.7695e-09 | 1.0125e-08 | 2.3678e-10 | 8.2964e-10 | 4.1494e-10 | 3.2134e-11
11278.809 | 1.2588e-08 | 9.5878e-09 | 1.6187e-10 | 8.9347e-09 | 1.0107e-08 | 2.3742e-10 | 8.4446e-10 | 4.157e-10 | 3.21e-11
11290.976 | 1.2672e-08 | 9.688e-09 | 1.6373e-10 | 9.0203e-09 | 1.0002e-08 | 2.3391e-10 | 8.3101e-10 | 4.2335e-10 | 3.2454e-11
11303.143 | 1.2663e-08 | 9.6891e-09 | 1.6325e-10 | 8.9057e-09 | 1.0223e-08 | 2.3894e-10 | 8.3913e-10 | 4.1854e-10 | 3.2635e-11
11315.31 | 1.2773e-08 | 9.6646e-09 | 1.6396e-10 | 8.9601e-09 | 1.0165e-08 | 2.3762e-10 | 8.3234e-10 | 4.2083e-10 | 3.228e-11
11327.477 | 1.2762e-08 | 9.8148e-09 | 1.6354e-10 | 8.9506e-09 | 1.0156e-08 | 2.3755e-10 | 8.4889e-10 | 4.161e-10 | 3.2768e-11
11339.644 | 1.2808e-08 | 9.7354e-09 | 1.6452e-10 | 8.9717e-09 | 1.025e-08 | 2.3874e-10 | 8.4014e-10 | 4.1904e-10 | 3.2988e-11
11351.811 | 1.294e-08 | 9.7588e-09 | 1.675e-10 | 8.9964e-09 | 1.0185e-08 | 2.4131e-10 | 8.5411e-10 | 4.2597e-10 | 3.2719e-11
11363.978 | 1.3014e-08 | 9.8758e-09 | 1.6592e-10 | 9.0265e-09 | 1.0411e-08 | 2.4038e-10 | 8.4832e-10 | 4.2776e-10 | 3.289e-11
11376.145 | 1.3027e-08 | 9.8376e-09 | 1.6443e-10 | 9.008e-09 | 1.0223e-08 | 2.4111e-10 | 8.4375e-10 | 4.2662e-10 | 3.2935e-11
11388.312 | 1.305e-08 | 9.8189e-09 | 1.672e-10 | 8.9679e-09 | 1.0484e-08 | 2.4429e-10 | 8.5102e-10 | 4.2788e-10 | 3.272e-11
11400.479 | 1.2995e-08 | 9.8088e-09 | 1.6609e-10 | 9.2176e-09 | 1.0313e-08 | 2.4493e-10 | 8.5523e-10 | 4.2748e-10 | 3.2871e-11
11412.646 | 1.317e-08 | 9.8486e-09 | 1.6645e-10 | 9.1817e-09 | 1.0392e-08 | 2.4656e-10 | 8.5933e-10 | 4.3359e-10 | 3.3671e-11
11424.813 | 1.2992e-08 | 9.9337e-09 | 1.6783e-10 | 9.1876e-09 | 1.0354e-08 | 2.4603e-10 | 8.6614e-10 | 4.2909e-10 | 3.3004e-11
11436.98 | 1.309e-08 | 9.9117e-09 | 1.6986e-10 | 9.1987e-09 | 1.0457e-08 | 2.4707e-10 | 8.6663e-10 | 4.3307e-10 | 3.3229e-11
11449.147 | 1.3321e-08 | 9.788e-09 | 1.681e-10 | 9.1665e-09 | 1.049e-08 | 2.4664e-10 | 8.634e-10 | 4.2985e-10 | 3.347e-11
11461.314 | 1.3113e-08 | 9.7971e-09 | 1.7028e-10 | 9.2813e-09 | 1.0554e-08 | 2.472e-10 | 8.8511e-10 | 4.4218e-10 | 3.381e-11
11473.481 | 1.323e-08 | 9.9783e-09 | 1.7164e-10 | 9.2737e-09 | 1.051e-08 | 2.457e-10 | 8.7575e-10 | 4.4246e-10 | 3.3574e-11
11485.648 | 1.3268e-08 | 9.9311e-09 | 1.7141e-10 | 9.4487e-09 | 1.0536e-08 | 2.482e-10 | 8.8018e-10 | 4.4445e-10 | 3.3629e-11
11497.815 | 1.3539e-08 | 1.0116e-08 | 1.7251e-10 | 9.4105e-09 | 1.0617e-08 | 2.5337e-10 | 8.9608e-10 | 4.438e-10 | 3.3858e-11
11509.982 | 1.3385e-08 | 1.0067e-08 | 1.7359e-10 | 9.2949e-09 | 1.0573e-08 | 2.497e-10 | 8.877e-10 | 4.4874e-10 | 3.4173e-11
11522.149 | 1.3407e-08 | 1.0252e-08 | 1.7231e-10 | 9.4909e-09 | 1.0582e-08 | 2.5042e-10 | 8.9618e-10 | 4.4557e-10 | 3.4327e-11
11534.316 | 1.3418e-08 | 1.0034e-08 | 1.7339e-10 | 9.4172e-09 | 1.062e-08 | 2.5073e-10 | 8.9529e-10 | 4.4721e-10 | 3.4392e-11
11546.483 | 1.339e-08 | 1.0047e-08 | 1.7249e-10 | 9.4634e-09 | 1.0645e-08 | 2.506e-10 | 9.0003e-10 | 4.4344e-10 | 3.4668e-11
11558.65 | 1.3428e-08 | 1.0115e-08 | 1.7265e-10 | 9.5823e-09 | 1.085e-08 | 2.5337e-10 | 8.9657e-10 | 4.4785e-10 | 3.4369e-11
11570.817 | 1.3537e-08 | 1.0237e-08 | 1.7421e-10 | 9.5575e-09 | 1.0614e-08 | 2.5662e-10 | 9.0184e-10 | 4.5428e-10 | 3.4492e-11
11582.984 | 1.37e-08 | 1.0277e-08 | 1.7662e-10 | 9.5984e-09 | 1.0742e-08 | 2.5764e-10 | 9.1035e-10 | 4.5518e-10 | 3.452e-11
11595.151 | 1.3688e-08 | 1.0263e-08 | 1.7484e-10 | 9.5955e-09 | 1.0872e-08 | 2.5914e-10 | 9.1468e-10 | 4.5948e-10 | 3.5009e-11
11607.318 | 1.3631e-08 | 1.0242e-08 | 1.7484e-10 | 9.5916e-09 | 1.0778e-08 | 2.5593e-10 | 9.1032e-10 | 4.5582e-10 | 3.441e-11
11619.485 | 1.3695e-08 | 1.0263e-08 | 1.7559e-10 | 9.6992e-09 | 1.0875e-08 | 2.5756e-10 | 9.056e-10 | 4.5508e-10 | 3.4638e-11
11631.652 | 1.376e-08 | 1.0195e-08 | 1.7733e-10 | 9.6766e-09 | 1.0903e-08 | 2.5933e-10 | 9.2155e-10 | 4.563e-10 | 3.4801e-11
11643.819 | 1.384e-08 | 1.0347e-08 | 1.779e-10 | 9.6576e-09 | 1.0867e-08 | 2.6081e-10 | 9.1416e-10 | 4.5487e-10 | 3.5172e-11
11655.986 | 1.3708e-08 | 1.0378e-08 | 1.7909e-10 | 9.7363e-09 | 1.1171e-08 | 2.5887e-10 | 9.1533e-10 | 4.5826e-10 | 3.5258e-11
11668.153 | 1.3933e-08 | 1.0407e-08 | 1.7688e-10 | 9.6004e-09 | 1.1082e-08 | 2.5963e-10 | 9.1708e-10 | 4.5823e-10 | 3.5347e-11
11680.32 | 1.3991e-08 | 1.0439e-08 | 1.8034e-10 | 9.7408e-09 | 1.0943e-08 | 2.6254e-10 | 9.1886e-10 | 4.5988e-10 | 3.506e-11
11692.487 | 1.3852e-08 | 1.0363e-08 | 1.7969e-10 | 9.8013e-09 | 1.0834e-08 | 2.6292e-10 | 9.2284e-10 | 4.6294e-10 | 3.55e-11
11704.654 | 1.3929e-08 | 1.0534e-08 | 1.7772e-10 | 9.6791e-09 | 1.1107e-08 | 2.6409e-10 | 9.246e-10 | 4.6574e-10 | 3.5884e-11
11716.821 | 1.4053e-08 | 1.045e-08 | 1.8262e-10 | 9.8266e-09 | 1.1118e-08 | 2.6325e-10 | 9.3983e-10 | 4.6434e-10 | 3.5653e-11
11728.988 | 1.4043e-08 | 1.0588e-08 | 1.8114e-10 | 9.951e-09 | 1.1112e-08 | 2.6151e-10 | 9.3164e-10 | 4.6838e-10 | 3.5542e-11
11741.155 | 1.4063e-08 | 1.0545e-08 | 1.8068e-10 | 9.7012e-09 | 1.103e-08 | 2.6629e-10 | 9.4163e-10 | 4.6736e-10 | 3.5853e-11
11753.322 | 1.4028e-08 | 1.0416e-08 | 1.8133e-10 | 9.902e-09 | 1.1086e-08 | 2.6837e-10 | 9.4258e-10 | 4.6599e-10 | 3.6053e-11
11765.489 | 1.4023e-08 | 1.0428e-08 | 1.8176e-10 | 9.7948e-09 | 1.1179e-08 | 2.694e-10 | 9.4516e-10 | 4.7402e-10 | 3.5851e-11
11777.656 | 1.4245e-08 | 1.0608e-08 | 1.8193e-10 | 9.8838e-09 | 1.1243e-08 | 2.6762e-10 | 9.3274e-10 | 4.6921e-10 | 3.5659e-11
11789.823 | 1.4141e-08 | 1.049e-08 | 1.8381e-10 | 9.9133e-09 | 1.1261e-08 | 2.6743e-10 | 9.4614e-10 | 4.7323e-10 | 3.6091e-11
11801.99 | 1.4256e-08 | 1.064e-08 | 1.8512e-10 | 9.9428e-09 | 1.1234e-08 | 2.6772e-10 | 9.4276e-10 | 4.7166e-10 | 3.6093e-11
11814.157 | 1.4124e-08 | 1.0607e-08 | 1.8415e-10 | 9.9721e-09 | 1.1291e-08 | 2.6801e-10 | 9.4944e-10 | 4.7465e-10 | 3.6756e-11
11826.324 | 1.439e-08 | 1.079e-08 | 1.8471e-10 | 1.0023e-08 | 1.1261e-08 | 2.7083e-10 | 9.5035e-10 | 4.741e-10 | 3.6838e-11
11838.491 | 1.4396e-08 | 1.0717e-08 | 1.8589e-10 | 1.006e-08 | 1.1308e-08 | 2.7098e-10 | 9.4998e-10 | 4.7687e-10 | 3.6874e-11
11850.658 | 1.4343e-08 | 1.0817e-08 | 1.8612e-10 | 1.0016e-08 | 1.1286e-08 | 2.702e-10 | 9.5114e-10 | 4.7638e-10 | 3.6849e-11
11862.825 | 1.4411e-08 | 1.0973e-08 | 1.8851e-10 | 1.0198e-08 | 1.1367e-08 | 2.7231e-10 | 9.5095e-10 | 4.8061e-10 | 3.7062e-11
11874.992 | 1.4455e-08 | 1.0732e-08 | 1.8622e-10 | 1.0045e-08 | 1.1324e-08 | 2.7278e-10 | 9.5585e-10 | 4.8217e-10 | 3.7244e-11
11887.159 | 1.4634e-08 | 1.0764e-08 | 1.8921e-10 | 1.0161e-08 | 1.1393e-08 | 2.7267e-10 | 9.6143e-10 | 4.8106e-10 | 3.6941e-11
11899.326 | 1.4556e-08 | 1.0864e-08 | 1.8724e-10 | 1.0192e-08 | 1.1409e-08 | 2.757e-10 | 9.6388e-10 | 4.8072e-10 | 3.7448e-11
11911.493 | 1.4509e-08 | 1.0773e-08 | 1.8852e-10 | 1.0083e-08 | 1.1613e-08 | 2.7538e-10 | 9.6245e-10 | 4.8754e-10 | 3.755e-11
11923.66 | 1.455e-08 | 1.0756e-08 | 1.8781e-10 | 1.0201e-08 | 1.1552e-08 | 2.7474e-10 | 9.6815e-10 | 4.8961e-10 | 3.7643e-11
11935.827 | 1.4736e-08 | 1.0901e-08 | 1.8956e-10 | 1.0159e-08 | 1.1295e-08 | 2.7799e-10 | 9.7583e-10 | 4.8958e-10 | 3.7949e-11
11947.994 | 1.4806e-08 | 1.1001e-08 | 1.898e-10 | 1.0377e-08 | 1.1395e-08 | 2.8105e-10 | 9.8355e-10 | 4.9224e-10 | 3.8213e-11
11960.161 | 1.4636e-08 | 1.0772e-08 | 1.9421e-10 | 1.0395e-08 | 1.1506e-08 | 2.7889e-10 | 9.8317e-10 | 4.8948e-10 | 3.8025e-11
11972.328 | 1.4924e-08 | 1.1028e-08 | 1.9097e-10 | 1.0215e-08 | 1.1633e-08 | 2.8096e-10 | 9.8772e-10 | 4.9672e-10 | 3.8255e-11
11984.495 | 1.4872e-08 | 1.1027e-08 | 1.9093e-10 | 1.045e-08 | 1.1731e-08 | 2.8131e-10 | 9.8674e-10 | 4.9664e-10 | 3.8443e-11
11996.662 | 1.4978e-08 | 1.1091e-08 | 1.9432e-10 | 1.0451e-08 | 1.1744e-08 | 2.8295e-10 | 9.9908e-10 | 4.9793e-10 | 3.8425e-11
12008.829 | 1.4847e-08 | 1.1113e-08 | 1.9403e-10 | 1.0345e-08 | 1.1735e-08 | 2.8072e-10 | 9.8878e-10 | 4.9586e-10 | 3.819e-11
12020.996 | 1.4913e-08 | 1.109e-08 | 1.9512e-10 | 1.0634e-08 | 1.1628e-08 | 2.8327e-10 | 9.9863e-10 | 5.0007e-10 | 3.8256e-11
12033.163 | 1.4976e-08 | 1.1202e-08 | 1.963e-10 | 1.0536e-08 | 1.1795e-08 | 2.8733e-10 | 9.9747e-10 | 5.0293e-10 | 3.8614e-11
12045.33 | 1.504e-08 | 1.1162e-08 | 1.9577e-10 | 1.0627e-08 | 1.1762e-08 | 2.8862e-10 | 1.0092e-09 | 5.0287e-10 | 3.8788e-11
12057.497 | 1.4922e-08 | 1.1342e-08 | 1.9695e-10 | 1.0671e-08 | 1.1853e-08 | 2.8571e-10 | 1.0161e-09 | 5.0774e-10 | 3.9154e-11
12069.664 | 1.5135e-08 | 1.1203e-08 | 1.9895e-10 | 1.0714e-08 | 1.194e-08 | 2.8509e-10 | 1.018e-09 | 5.0595e-10 | 3.909e-11
12081.831 | 1.5009e-08 | 1.1151e-08 | 1.9879e-10 | 1.0649e-08 | 1.1977e-08 | 2.8714e-10 | 1.0177e-09 | 5.0365e-10 | 3.9799e-11
12093.998 | 1.5017e-08 | 1.1193e-08 | 1.9507e-10 | 1.0686e-08 | 1.1903e-08 | 2.9005e-10 | 1.0254e-09 | 5.0999e-10 | 3.879e-11
12106.165 | 1.5173e-08 | 1.1226e-08 | 1.9336e-10 | 1.0629e-08 | 1.202e-08 | 2.8887e-10 | 1.0097e-09 | 5.0079e-10 | 3.9289e-11
12118.332 | 1.5147e-08 | 1.1318e-08 | 1.9794e-10 | 1.0861e-08 | 1.198e-08 | 2.8652e-10 | 1.0187e-09 | 5.0902e-10 | 3.9545e-11
12130.499 | 1.5167e-08 | 1.1432e-08 | 1.9863e-10 | 1.0705e-08 | 1.2038e-08 | 2.9362e-10 | 1.0263e-09 | 5.127e-10 | 4.0115e-11
12142.666 | 1.5406e-08 | 1.1296e-08 | 1.9825e-10 | 1.09e-08 | 1.2003e-08 | 2.9052e-10 | 1.0236e-09 | 5.1261e-10 | 3.9653e-11
12154.833 | 1.53e-08 | 1.1455e-08 | 2.013e-10 | 1.0901e-08 | 1.2024e-08 | 2.9341e-10 | 1.0265e-09 | 5.191e-10 | 4.0072e-11
12167 | 1.5404e-08 | 1.1447e-08 | 1.9961e-10 | 1.0837e-08 | 1.206e-08 | 2.9544e-10 | 1.0399e-09 | 5.1537e-10 | 4.0075e-11
12179.167 | 1.5328e-08 | 1.1363e-08 | 2.0172e-10 | 1.096e-08 | 1.218e-08 | 2.9582e-10 | 1.0216e-09 | 5.1808e-10 | 3.9871e-11
12191.334 | 1.5584e-08 | 1.1564e-08 | 2.0162e-10 | 1.0829e-08 | 1.2218e-08 | 2.974e-10 | 1.0423e-09 | 5.1613e-10 | 3.9909e-11
12203.501 | 1.5535e-08 | 1.1423e-08 | 2.0314e-10 | 1.0931e-08 | 1.2173e-08 | 2.9582e-10 | 1.0413e-09 | 5.2301e-10 | 4.0148e-11
12215.668 | 1.57e-08 | 1.142e-08 | 2.0455e-10 | 1.0984e-08 | 1.2316e-08 | 3.0016e-10 | 1.0448e-09 | 5.1984e-10 | 3.9939e-11
12227.835 | 1.5481e-08 | 1.1577e-08 | 2.0368e-10 | 1.1028e-08 | 1.2314e-08 | 3.0218e-10 | 1.0329e-09 | 5.2172e-10 | 4.0904e-11
12240.002 | 1.5638e-08 | 1.1544e-08 | 2.0325e-10 | 1.1098e-08 | 1.2243e-08 | 2.9886e-10 | 1.0394e-09 | 5.1936e-10 | 4.0262e-11
12252.169 | 1.5452e-08 | 1.1488e-08 | 2.0487e-10 | 1.0938e-08 | 1.2227e-08 | 3.0217e-10 | 1.053e-09 | 5.2493e-10 | 4.1148e-11
12264.336 | 1.5781e-08 | 1.1598e-08 | 2.0389e-10 | 1.1067e-08 | 1.2247e-08 | 2.9874e-10 | 1.0418e-09 | 5.2679e-10 | 4.1364e-11
12276.503 | 1.5666e-08 | 1.1615e-08 | 2.0651e-10 | 1.1147e-08 | 1.2373e-08 | 3.0275e-10 | 1.0524e-09 | 5.2856e-10 | 4.1023e-11
12288.67 | 1.5624e-08 | 1.1661e-08 | 2.0573e-10 | 1.1074e-08 | 1.2377e-08 | 3.0189e-10 | 1.0577e-09 | 5.2768e-10 | 4.0516e-11
12300.837 | 1.5827e-08 | 1.1663e-08 | 2.0653e-10 | 1.108e-08 | 1.2586e-08 | 3.0535e-10 | 1.0574e-09 | 5.3011e-10 | 4.1234e-11
12313.004 | 1.5787e-08 | 1.1691e-08 | 2.0688e-10 | 1.1134e-08 | 1.2278e-08 | 3.0567e-10 | 1.0582e-09 | 5.3523e-10 | 4.1292e-11
12325.171 | 1.5904e-08 | 1.1772e-08 | 2.0675e-10 | 1.1087e-08 | 1.2518e-08 | 3.0471e-10 | 1.0728e-09 | 5.2937e-10 | 4.1113e-11
12337.338 | 1.562e-08 | 1.1815e-08 | 2.0668e-10 | 1.1316e-08 | 1.2592e-08 | 3.0506e-10 | 1.0563e-09 | 5.3001e-10 | 4.1459e-11
12349.505 | 1.5803e-08 | 1.1757e-08 | 2.0855e-10 | 1.1313e-08 | 1.2477e-08 | 3.0375e-10 | 1.0674e-09 | 5.3405e-10 | 4.1787e-11
12361.672 | 1.5782e-08 | 1.167e-08 | 2.0939e-10 | 1.1135e-08 | 1.2619e-08 | 3.1004e-10 | 1.0627e-09 | 5.2959e-10 | 4.1695e-11
12373.839 | 1.5867e-08 | 1.1812e-08 | 2.0814e-10 | 1.1293e-08 | 1.2598e-08 | 3.083e-10 | 1.0781e-09 | 5.4119e-10 | 4.1364e-11
12386.006 | 1.5797e-08 | 1.1854e-08 | 2.1031e-10 | 1.1275e-08 | 1.2701e-08 | 3.0938e-10 | 1.0775e-09 | 5.3867e-10 | 4.1955e-11
12398.173 | 1.6014e-08 | 1.1835e-08 | 2.1013e-10 | 1.1292e-08 | 1.2723e-08 | 3.119e-10 | 1.067e-09 | 5.3296e-10 | 4.1653e-11
12410.34 | 1.6186e-08 | 1.1994e-08 | 2.1236e-10 | 1.1387e-08 | 1.274e-08 | 3.0893e-10 | 1.0701e-09 | 5.4266e-10 | 4.1868e-11
12422.507 | 1.6146e-08 | 1.1979e-08 | 2.1277e-10 | 1.1426e-08 | 1.2746e-08 | 3.0953e-10 | 1.0757e-09 | 5.4299e-10 | 4.1512e-11
12434.674 | 1.6165e-08 | 1.2059e-08 | 2.123e-10 | 1.1451e-08 | 1.2801e-08 | 3.2014e-10 | 1.0811e-09 | 5.4178e-10 | 4.2741e-11
12446.841 | 1.5984e-08 | 1.1928e-08 | 2.1338e-10 | 1.1526e-08 | 1.275e-08 | 3.1605e-10 | 1.094e-09 | 5.4359e-10 | 4.287e-11
12459.008 | 1.6225e-08 | 1.2041e-08 | 2.144e-10 | 1.1517e-08 | 1.2899e-08 | 3.172e-10 | 1.0862e-09 | 5.4758e-10 | 4.2643e-11
12471.175 | 1.6239e-08 | 1.1969e-08 | 2.12e-10 | 1.154e-08 | 1.2848e-08 | 3.1656e-10 | 1.0946e-09 | 5.4837e-10 | 4.2223e-11
12483.342 | 1.6329e-08 | 1.1943e-08 | 2.1296e-10 | 1.1426e-08 | 1.2896e-08 | 3.2059e-10 | 1.1024e-09 | 5.4805e-10 | 4.2454e-11
12495.509 | 1.652e-08 | 1.2131e-08 | 2.166e-10 | 1.1669e-08 | 1.283e-08 | 3.1874e-10 | 1.1105e-09 | 5.5358e-10 | 4.2961e-11
12507.676 | 1.6354e-08 | 1.2076e-08 | 2.1652e-10 | 1.1819e-08 | 1.3017e-08 | 3.2206e-10 | 1.0916e-09 | 5.5001e-10 | 4.3476e-11
12519.843 | 1.6302e-08 | 1.2158e-08 | 2.1399e-10 | 1.1524e-08 | 1.3202e-08 | 3.2088e-10 | 1.1036e-09 | 5.5556e-10 | 4.3342e-11
12532.01 | 1.6546e-08 | 1.215e-08 | 2.1719e-10 | 1.1709e-08 | 1.3028e-08 | 3.2382e-10 | 1.105e-09 | 5.4983e-10 | 4.3491e-11
12544.177 | 1.6477e-08 | 1.2208e-08 | 2.1792e-10 | 1.1766e-08 | 1.3117e-08 | 3.2439e-10 | 1.0998e-09 | 5.5702e-10 | 4.3501e-11
12556.344 | 1.6559e-08 | 1.231e-08 | 2.1664e-10 | 1.1877e-08 | 1.315e-08 | 3.2582e-10 | 1.1183e-09 | 5.5796e-10 | 4.4157e-11
12568.511 | 1.6524e-08 | 1.22e-08 | 2.177e-10 | 1.1918e-08 | 1.3208e-08 | 3.2242e-10 | 1.122e-09 | 5.6512e-10 | 4.3504e-11
12580.678 | 1.6812e-08 | 1.2271e-08 | 2.1772e-10 | 1.1787e-08 | 1.3063e-08 | 3.2776e-10 | 1.1152e-09 | 5.5793e-10 | 4.432e-11
12592.845 | 1.6636e-08 | 1.25e-08 | 2.1896e-10 | 1.1881e-08 | 1.3116e-08 | 3.2733e-10 | 1.1118e-09 | 5.59e-10 | 4.4333e-11
12605.012 | 1.6721e-08 | 1.2348e-08 | 2.1996e-10 | 1.1858e-08 | 1.3222e-08 | 3.2333e-10 | 1.1162e-09 | 5.6764e-10 | 4.4525e-11
12617.179 | 1.6837e-08 | 1.2301e-08 | 2.2098e-10 | 1.1972e-08 | 1.3328e-08 | 3.2687e-10 | 1.1206e-09 | 5.6406e-10 | 4.4775e-11
12629.346 | 1.6649e-08 | 1.2351e-08 | 2.1931e-10 | 1.1852e-08 | 1.2919e-08 | 3.2775e-10 | 1.1244e-09 | 5.5528e-10 | 4.4218e-11
12641.513 | 1.6655e-08 | 1.236e-08 | 2.1953e-10 | 1.2036e-08 | 1.3281e-08 | 3.2952e-10 | 1.1223e-09 | 5.6697e-10 | 4.4863e-11
12653.68 | 1.681e-08 | 1.2388e-08 | 2.224e-10 | 1.1807e-08 | 1.3219e-08 | 3.3028e-10 | 1.1311e-09 | 5.6871e-10 | 4.461e-11
12665.847 | 1.6707e-08 | 1.2235e-08 | 2.2138e-10 | 1.1976e-08 | 1.3308e-08 | 3.3218e-10 | 1.1494e-09 | 5.744e-10 | 4.4992e-11
12678.014 | 1.6785e-08 | 1.2289e-08 | 2.2084e-10 | 1.1993e-08 | 1.3225e-08 | 3.3398e-10 | 1.1348e-09 | 5.711e-10 | 4.453e-11
12690.181 | 1.696e-08 | 1.2416e-08 | 2.2322e-10 | 1.2069e-08 | 1.3534e-08 | 3.3658e-10 | 1.15e-09 | 5.7196e-10 | 4.4754e-11
12702.348 | 1.7007e-08 | 1.2543e-08 | 2.2454e-10 | 1.204e-08 | 1.3406e-08 | 3.3534e-10 | 1.1327e-09 | 5.7054e-10 | 4.5022e-11
12714.515 | 1.6941e-08 | 1.2434e-08 | 2.2462e-10 | 1.2176e-08 | 1.3533e-08 | 3.3127e-10 | 1.1481e-09 | 5.7356e-10 | 4.5228e-11
12726.682 | 1.6907e-08 | 1.2658e-08 | 2.2716e-10 | 1.2202e-08 | 1.3563e-08 | 3.3752e-10 | 1.1562e-09 | 5.7362e-10 | 4.5726e-11
12738.849 | 1.7064e-08 | 1.2665e-08 | 2.2231e-10 | 1.2334e-08 | 1.3734e-08 | 3.348e-10 | 1.1505e-09 | 5.8766e-10 | 4.5765e-11
12751.016 | 1.7086e-08 | 1.2634e-08 | 2.2467e-10 | 1.2182e-08 | 1.3559e-08 | 3.3921e-10 | 1.1618e-09 | 5.7851e-10 | 4.5456e-11
12763.183 | 1.7413e-08 | 1.2745e-08 | 2.2519e-10 | 1.2288e-08 | 1.3635e-08 | 3.3598e-10 | 1.1636e-09 | 5.8628e-10 | 4.5677e-11
12775.35 | 1.7115e-08 | 1.2724e-08 | 2.2649e-10 | 1.2443e-08 | 1.3712e-08 | 3.3806e-10 | 1.1599e-09 | 5.8495e-10 | 4.6518e-11
12787.517 | 1.7249e-08 | 1.2578e-08 | 2.2894e-10 | 1.2329e-08 | 1.3749e-08 | 3.4627e-10 | 1.1693e-09 | 5.8634e-10 | 4.6005e-11
12799.684 | 1.7257e-08 | 1.2919e-08 | 2.2841e-10 | 1.246e-08 | 1.3628e-08 | 3.425e-10 | 1.1638e-09 | 5.8244e-10 | 4.5936e-11
12811.851 | 1.7349e-08 | 1.2889e-08 | 2.3016e-10 | 1.2268e-08 | 1.3763e-08 | 3.4777e-10 | 1.1683e-09 | 5.8337e-10 | 4.6663e-11
12824.018 | 1.7359e-08 | 1.2722e-08 | 2.291e-10 | 1.2439e-08 | 1.3617e-08 | 3.4208e-10 | 1.171e-09 | 5.7891e-10 | 4.6397e-11
12836.185 | 1.736e-08 | 1.2819e-08 | 2.2867e-10 | 1.2364e-08 | 1.3794e-08 | 3.4165e-10 | 1.1726e-09 | 5.88e-10 | 4.6214e-11
12848.352 | 1.7379e-08 | 1.2726e-08 | 2.2879e-10 | 1.2474e-08 | 1.3837e-08 | 3.4411e-10 | 1.1736e-09 | 5.8417e-10 | 4.6749e-11
12860.519 | 1.7361e-08 | 1.2787e-08 | 2.2967e-10 | 1.2448e-08 | 1.3697e-08 | 3.4361e-10 | 1.1856e-09 | 5.9185e-10 | 4.6471e-11
12872.686 | 1.7425e-08 | 1.2889e-08 | 2.321e-10 | 1.25e-08 | 1.3838e-08 | 3.486e-10 | 1.1723e-09 | 5.857e-10 | 4.6663e-11
12884.853 | 1.752e-08 | 1.309e-08 | 2.3197e-10 | 1.2432e-08 | 1.3966e-08 | 3.5187e-10 | 1.1816e-09 | 5.9174e-10 | 4.7166e-11
12897.02 | 1.7405e-08 | 1.2948e-08 | 2.3232e-10 | 1.2627e-08 | 1.4054e-08 | 3.4985e-10 | 1.1879e-09 | 5.9212e-10 | 4.7268e-11
12909.187 | 1.7542e-08 | 1.3093e-08 | 2.3072e-10 | 1.2544e-08 | 1.3983e-08 | 3.5391e-10 | 1.1792e-09 | 5.9136e-10 | 4.7253e-11
12921.354 | 1.7734e-08 | 1.3029e-08 | 2.3292e-10 | 1.2669e-08 | 1.4035e-08 | 3.5164e-10 | 1.1985e-09 | 5.9779e-10 | 4.7334e-11
12933.521 | 1.7726e-08 | 1.2974e-08 | 2.3137e-10 | 1.2639e-08 | 1.3993e-08 | 3.5548e-10 | 1.1875e-09 | 5.9621e-10 | 4.842e-11
12945.688 | 1.7521e-08 | 1.3024e-08 | 2.3145e-10 | 1.2645e-08 | 1.3864e-08 | 3.5351e-10 | 1.1965e-09 | 5.9666e-10 | 4.7436e-11
12957.855 | 1.7592e-08 | 1.3063e-08 | 2.3373e-10 | 1.2629e-08 | 1.4049e-08 | 3.523e-10 | 1.1931e-09 | 5.9916e-10 | 4.7213e-11
12970.022 | 1.7662e-08 | 1.3124e-08 | 2.3421e-10 | 1.2776e-08 | 1.4042e-08 | 3.525e-10 | 1.2059e-09 | 5.9557e-10 | 4.7657e-11
12982.189 | 1.776e-08 | 1.3125e-08 | 2.3403e-10 | 1.2725e-08 | 1.4293e-08 | 3.5977e-10 | 1.197e-09 | 6.076e-10 | 4.8172e-11
12994.356 | 1.7682e-08 | 1.3109e-08 | 2.3618e-10 | 1.2805e-08 | 1.4309e-08 | 3.5506e-10 | 1.2115e-09 | 6.0962e-10 | 4.8551e-11
13006.523 | 1.7815e-08 | 1.3064e-08 | 2.382e-10 | 1.2858e-08 | 1.4152e-08 | 3.5965e-10 | 1.2182e-09 | 6.0011e-10 | 4.8317e-11
13018.69 | 1.7772e-08 | 1.3218e-08 | 2.368e-10 | 1.2993e-08 | 1.4516e-08 | 3.6051e-10 | 1.2011e-09 | 6.0852e-10 | 4.8536e-11
13030.857 | 1.7886e-08 | 1.3397e-08 | 2.3623e-10 | 1.289e-08 | 1.4474e-08 | 3.5952e-10 | 1.2099e-09 | 6.0351e-10 | 4.8866e-11
13043.024 | 1.8153e-08 | 1.3321e-08 | 2.3801e-10 | 1.3146e-08 | 1.4357e-08 | 3.6144e-10 | 1.2169e-09 | 6.0569e-10 | 4.882e-11
13055.191 | 1.7937e-08 | 1.3311e-08 | 2.3792e-10 | 1.3044e-08 | 1.4487e-08 | 3.5774e-10 | 1.2175e-09 | 6.0961e-10 | 4.8499e-11
13067.358 | 1.8211e-08 | 1.3325e-08 | 2.4075e-10 | 1.313e-08 | 1.4446e-08 | 3.602e-10 | 1.2324e-09 | 6.1624e-10 | 4.9325e-11
13079.525 | 1.8174e-08 | 1.3384e-08 | 2.4101e-10 | 1.3049e-08 | 1.4476e-08 | 3.6775e-10 | 1.2335e-09 | 6.1425e-10 | 4.9635e-11
13091.692 | 1.7923e-08 | 1.3562e-08 | 2.433e-10 | 1.3246e-08 | 1.4432e-08 | 3.6271e-10 | 1.2325e-09 | 6.1679e-10 | 4.9593e-11
13103.859 | 1.7973e-08 | 1.3381e-08 | 2.4182e-10 | 1.3207e-08 | 1.4385e-08 | 3.6546e-10 | 1.2304e-09 | 6.2222e-10 | 4.9538e-11
13116.026 | 1.8053e-08 | 1.3343e-08 | 2.4269e-10 | 1.3277e-08 | 1.4543e-08 | 3.6491e-10 | 1.2333e-09 | 6.1321e-10 | 4.9337e-11
13128.193 | 1.8165e-08 | 1.3447e-08 | 2.4153e-10 | 1.3507e-08 | 1.4399e-08 | 3.6861e-10 | 1.253e-09 | 6.2296e-10 | 4.9627e-11
13140.36 | 1.803e-08 | 1.3508e-08 | 2.456e-10 | 1.3437e-08 | 1.4657e-08 | 3.686e-10 | 1.2451e-09 | 6.1794e-10 | 4.9635e-11
13152.527 | 1.8418e-08 | 1.3631e-08 | 2.4282e-10 | 1.3379e-08 | 1.4583e-08 | 3.6679e-10 | 1.2443e-09 | 6.238e-10 | 5.0183e-11
13164.694 | 1.8342e-08 | 1.3626e-08 | 2.4467e-10 | 1.3445e-08 | 1.4714e-08 | 3.7058e-10 | 1.2418e-09 | 6.3161e-10 | 5.0744e-11
13176.861 | 1.8298e-08 | 1.3612e-08 | 2.4767e-10 | 1.3612e-08 | 1.4625e-08 | 3.7135e-10 | 1.2555e-09 | 6.2346e-10 | 5.069e-11
13189.028 | 1.848e-08 | 1.3607e-08 | 2.4421e-10 | 1.3482e-08 | 1.4764e-08 | 3.6987e-10 | 1.269e-09 | 6.2559e-10 | 5.0551e-11
13201.195 | 1.834e-08 | 1.3651e-08 | 2.4966e-10 | 1.3608e-08 | 1.4866e-08 | 3.7262e-10 | 1.2643e-09 | 6.331e-10 | 5.1153e-11
13213.362 | 1.8301e-08 | 1.3737e-08 | 2.4909e-10 | 1.3749e-08 | 1.4775e-08 | 3.7222e-10 | 1.263e-09 | 6.2628e-10 | 5.0732e-11
13225.529 | 1.8413e-08 | 1.3533e-08 | 2.5027e-10 | 1.3635e-08 | 1.4819e-08 | 3.8105e-10 | 1.2688e-09 | 6.3568e-10 | 5.1559e-11
13237.696 | 1.8524e-08 | 1.3656e-08 | 2.5159e-10 | 1.3836e-08 | 1.4906e-08 | 3.7768e-10 | 1.2643e-09 | 6.3527e-10 | 5.1664e-11
13249.863 | 1.8444e-08 | 1.3886e-08 | 2.5047e-10 | 1.3924e-08 | 1.4916e-08 | 3.7822e-10 | 1.2723e-09 | 6.4166e-10 | 5.1842e-11
13262.03 | 1.8717e-08 | 1.3995e-08 | 2.5069e-10 | 1.3914e-08 | 1.5111e-08 | 3.764e-10 | 1.2837e-09 | 6.4202e-10 | 5.1354e-11
13274.197 | 1.8457e-08 | 1.4009e-08 | 2.5348e-10 | 1.4029e-08 | 1.4857e-08 | 3.8093e-10 | 1.2927e-09 | 6.4213e-10 | 5.1087e-11
13286.364 | 1.8663e-08 | 1.4019e-08 | 2.5311e-10 | 1.3912e-08 | 1.5023e-08 | 3.7619e-10 | 1.2977e-09 | 6.5139e-10 | 5.2095e-11
13298.531 | 1.8656e-08 | 1.3824e-08 | 2.5333e-10 | 1.3861e-08 | 1.5123e-08 | 3.8381e-10 | 1.3026e-09 | 6.5192e-10 | 5.2043e-11
13310.698 | 1.8594e-08 | 1.3987e-08 | 2.5638e-10 | 1.3894e-08 | 1.5287e-08 | 3.8088e-10 | 1.2908e-09 | 6.4966e-10 | 5.2091e-11
13322.865 | 1.8575e-08 | 1.389e-08 | 2.5718e-10 | 1.4012e-08 | 1.5109e-08 | 3.8159e-10 | 1.3057e-09 | 6.5299e-10 | 5.2105e-11
13335.032 | 1.8765e-08 | 1.3932e-08 | 2.5948e-10 | 1.4051e-08 | 1.5186e-08 | 3.842e-10 | 1.3011e-09 | 6.5247e-10 | 5.2444e-11
13347.199 | 1.9107e-08 | 1.4017e-08 | 2.5566e-10 | 1.4011e-08 | 1.5241e-08 | 3.8812e-10 | 1.2996e-09 | 6.5941e-10 | 5.2522e-11
13359.366 | 1.8748e-08 | 1.3897e-08 | 2.5723e-10 | 1.4138e-08 | 1.5367e-08 | 3.8461e-10 | 1.3005e-09 | 6.5415e-10 | 5.2381e-11
13371.533 | 1.917e-08 | 1.4127e-08 | 2.5973e-10 | 1.4343e-08 | 1.5306e-08 | 3.8855e-10 | 1.3195e-09 | 6.5199e-10 | 5.3161e-11
13383.7 | 1.8944e-08 | 1.4118e-08 | 2.5689e-10 | 1.415e-08 | 1.5438e-08 | 3.8481e-10 | 1.3063e-09 | 6.6274e-10 | 5.3856e-11
13395.867 | 1.9004e-08 | 1.4187e-08 | 2.6029e-10 | 1.4432e-08 | 1.5593e-08 | 3.873e-10 | 1.3052e-09 | 6.6855e-10 | 5.3423e-11
13408.034 | 1.9233e-08 | 1.4333e-08 | 2.6169e-10 | 1.4286e-08 | 1.5404e-08 | 3.8719e-10 | 1.3265e-09 | 6.6493e-10 | 5.3519e-11
13420.201 | 1.9036e-08 | 1.4406e-08 | 2.622e-10 | 1.4354e-08 | 1.554e-08 | 3.9153e-10 | 1.3208e-09 | 6.6092e-10 | 5.3599e-11
13432.368 | 1.9447e-08 | 1.4229e-08 | 2.6139e-10 | 1.4299e-08 | 1.5604e-08 | 3.9363e-10 | 1.3269e-09 | 6.6463e-10 | 5.2974e-11
13444.535 | 1.9111e-08 | 1.4277e-08 | 2.5873e-10 | 1.4415e-08 | 1.542e-08 | 3.9289e-10 | 1.3241e-09 | 6.6564e-10 | 5.3905e-11
13456.702 | 1.9213e-08 | 1.4434e-08 | 2.6217e-10 | 1.4386e-08 | 1.5318e-08 | 3.9714e-10 | 1.3329e-09 | 6.762e-10 | 5.3647e-11
13468.869 | 1.9219e-08 | 1.4475e-08 | 2.6301e-10 | 1.4584e-08 | 1.556e-08 | 3.9669e-10 | 1.3399e-09 | 6.6382e-10 | 5.4235e-11
13481.036 | 1.9592e-08 | 1.4487e-08 | 2.6578e-10 | 1.4527e-08 | 1.5667e-08 | 4.004e-10 | 1.359e-09 | 6.6839e-10 | 5.3907e-11
13493.203 | 1.948e-08 | 1.4401e-08 | 2.6454e-10 | 1.4589e-08 | 1.5968e-08 | 4.0249e-10 | 1.3332e-09 | 6.7266e-10 | 5.3804e-11
13505.37 | 1.9339e-08 | 1.4653e-08 | 2.704e-10 | 1.4685e-08 | 1.5764e-08 | 4.0033e-10 | 1.3405e-09 | 6.7316e-10 | 5.4377e-11
13517.537 | 1.9736e-08 | 1.4527e-08 | 2.7149e-10 | 1.4713e-08 | 1.5943e-08 | 4.0272e-10 | 1.3426e-09 | 6.7394e-10 | 5.4209e-11
13529.704 | 1.9529e-08 | 1.467e-08 | 2.6768e-10 | 1.4728e-08 | 1.5853e-08 | 4.0059e-10 | 1.3554e-09 | 6.7426e-10 | 5.5295e-11
13541.871 | 1.9369e-08 | 1.4711e-08 | 2.656e-10 | 1.4673e-08 | 1.5858e-08 | 4.0331e-10 | 1.3487e-09 | 6.7424e-10 | 5.5215e-11
13554.038 | 1.9681e-08 | 1.4702e-08 | 2.6809e-10 | 1.4647e-08 | 1.5879e-08 | 4.0326e-10 | 1.3494e-09 | 6.7982e-10 | 5.4935e-11
13566.205 | 1.9699e-08 | 1.4747e-08 | 2.6745e-10 | 1.4713e-08 | 1.5973e-08 | 4.0698e-10 | 1.3728e-09 | 6.8453e-10 | 5.5168e-11
13578.372 | 1.9639e-08 | 1.4899e-08 | 2.6692e-10 | 1.4852e-08 | 1.5924e-08 | 4.1152e-10 | 1.363e-09 | 6.8331e-10 | 5.5861e-11
13590.539 | 1.9658e-08 | 1.4798e-08 | 2.6841e-10 | 1.4827e-08 | 1.6028e-08 | 4.0547e-10 | 1.3683e-09 | 6.9411e-10 | 5.6275e-11
13602.706 | 1.9807e-08 | 1.4726e-08 | 2.6893e-10 | 1.4893e-08 | 1.6064e-08 | 4.1055e-10 | 1.3679e-09 | 6.8887e-10 | 5.5298e-11
13614.873 | 1.9759e-08 | 1.4825e-08 | 2.7061e-10 | 1.4808e-08 | 1.6051e-08 | 4.1076e-10 | 1.3796e-09 | 6.8933e-10 | 5.6084e-11
13627.04 | 1.999e-08 | 1.5008e-08 | 2.7326e-10 | 1.4972e-08 | 1.6178e-08 | 4.1085e-10 | 1.3692e-09 | 6.9724e-10 | 5.5296e-11
13639.207 | 1.9787e-08 | 1.5023e-08 | 2.7283e-10 | 1.4839e-08 | 1.6242e-08 | 4.0908e-10 | 1.364e-09 | 6.978e-10 | 5.6688e-11
13651.374 | 1.9877e-08 | 1.4978e-08 | 2.7393e-10 | 1.5206e-08 | 1.6184e-08 | 4.1268e-10 | 1.3782e-09 | 6.9589e-10 | 5.5456e-11
13663.541 | 1.9972e-08 | 1.4814e-08 | 2.7638e-10 | 1.5372e-08 | 1.6356e-08 | 4.1268e-10 | 1.3828e-09 | 7.0139e-10 | 5.7077e-11
13675.708 | 1.9675e-08 | 1.5076e-08 | 2.7434e-10 | 1.5169e-08 | 1.6429e-08 | 4.1295e-10 | 1.3841e-09 | 7.0703e-10 | 5.6268e-11
13687.875 | 1.9869e-08 | 1.5054e-08 | 2.7716e-10 | 1.5172e-08 | 1.6276e-08 | 4.1796e-10 | 1.3913e-09 | 6.9884e-10 | 5.6471e-11
13700.042 | 2.0026e-08 | 1.496e-08 | 2.79e-10 | 1.5025e-08 | 1.6198e-08 | 4.1715e-10 | 1.3833e-09 | 6.9416e-10 | 5.7366e-11
13712.209 | 2.01e-08 | 1.5067e-08 | 2.7506e-10 | 1.514e-08 | 1.636e-08 | 4.1386e-10 | 1.383e-09 | 6.9958e-10 | 5.756e-11
13724.376 | 1.9978e-08 | 1.515e-08 | 2.7838e-10 | 1.5139e-08 | 1.6498e-08 | 4.1475e-10 | 1.3999e-09 | 7.0126e-10 | 5.7068e-11
13736.543 | 2.0085e-08 | 1.5138e-08 | 2.7826e-10 | 1.5273e-08 | 1.6483e-08 | 4.1469e-10 | 1.3993e-09 | 7.0891e-10 | 5.7625e-11
13748.71 | 2.0403e-08 | 1.517e-08 | 2.7953e-10 | 1.5216e-08 | 1.6525e-08 | 4.1478e-10 | 1.3872e-09 | 7.0748e-10 | 5.832e-11
13760.877 | 2.0088e-08 | 1.5275e-08 | 2.8039e-10 | 1.5341e-08 | 1.6551e-08 | 4.2087e-10 | 1.3923e-09 | 7.0728e-10 | 5.7755e-11
13773.044 | 2.0219e-08 | 1.5227e-08 | 2.8146e-10 | 1.5442e-08 | 1.6811e-08 | 4.1982e-10 | 1.388e-09 | 7.1172e-10 | 5.8183e-11
13785.211 | 2.0291e-08 | 1.5216e-08 | 2.8387e-10 | 1.5342e-08 | 1.6543e-08 | 4.1451e-10 | 1.4019e-09 | 7.1694e-10 | 5.7698e-11
13797.378 | 2.028e-08 | 1.5343e-08 | 2.8059e-10 | 1.5555e-08 | 1.6522e-08 | 4.188e-10 | 1.4131e-09 | 7.0557e-10 | 5.7778e-11
13809.545 | 2.0291e-08 | 1.5243e-08 | 2.8455e-10 | 1.5451e-08 | 1.6502e-08 | 4.2021e-10 | 1.4216e-09 | 7.1368e-10 | 5.8262e-11
13821.712 | 2.0359e-08 | 1.5278e-08 | 2.8831e-10 | 1.5732e-08 | 1.664e-08 | 4.191e-10 | 1.4195e-09 | 7.174e-10 | 5.8296e-11
13833.879 | 2.0306e-08 | 1.5448e-08 | 2.8765e-10 | 1.5588e-08 | 1.6794e-08 | 4.2168e-10 | 1.4087e-09 | 7.1437e-10 | 5.851e-11
13846.046 | 2.0312e-08 | 1.5128e-08 | 2.8686e-10 | 1.5385e-08 | 1.6634e-08 | 4.2497e-10 | 1.4275e-09 | 7.1891e-10 | 5.8676e-11
13858.213 | 2.044e-08 | 1.5505e-08 | 2.8823e-10 | 1.5526e-08 | 1.6642e-08 | 4.2209e-10 | 1.4375e-09 | 7.2311e-10 | 5.9013e-11
13870.38 | 2.0448e-08 | 1.548e-08 | 2.8561e-10 | 1.5684e-08 | 1.6769e-08 | 4.2934e-10 | 1.4369e-09 | 7.2531e-10 | 5.9493e-11
13882.547 | 2.0568e-08 | 1.5704e-08 | 2.8891e-10 | 1.5749e-08 | 1.6909e-08 | 4.2275e-10 | 1.4411e-09 | 7.2169e-10 | 5.9556e-11
13894.714 | 2.0557e-08 | 1.5643e-08 | 2.9082e-10 | 1.5807e-08 | 1.7127e-08 | 4.267e-10 | 1.4368e-09 | 7.1516e-10 | 5.9374e-11
13906.881 | 2.0576e-08 | 1.5702e-08 | 2.9343e-10 | 1.5823e-08 | 1.6947e-08 | 4.3007e-10 | 1.4383e-09 | 7.2969e-10 | 5.9226e-11
13919.048 | 2.0414e-08 | 1.582e-08 | 2.9076e-10 | 1.5886e-08 | 1.722e-08 | 4.2446e-10 | 1.4422e-09 | 7.3063e-10 | 5.9835e-11
13931.215 | 2.1184e-08 | 1.5846e-08 | 2.9165e-10 | 1.5767e-08 | 1.7258e-08 | 4.3124e-10 | 1.4541e-09 | 7.1836e-10 | 5.9981e-11
13943.382 | 2.066e-08 | 1.5874e-08 | 2.9391e-10 | 1.574e-08 | 1.7118e-08 | 4.3178e-10 | 1.4681e-09 | 7.353e-10 | 6.06e-11
13955.549 | 2.07e-08 | 1.5939e-08 | 2.9307e-10 | 1.5906e-08 | 1.7028e-08 | 4.2667e-10 | 1.4585e-09 | 7.2711e-10 | 5.9742e-11
13967.716 | 2.0959e-08 | 1.6133e-08 | 2.9322e-10 | 1.5935e-08 | 1.7221e-08 | 4.3364e-10 | 1.4439e-09 | 7.3819e-10 | 5.9646e-11
13979.883 | 2.1014e-08 | 1.5908e-08 | 2.9257e-10 | 1.6002e-08 | 1.7268e-08 | 4.3585e-10 | 1.4598e-09 | 7.4036e-10 | 5.9986e-11
13992.05 | 2.1133e-08 | 1.5998e-08 | 2.9683e-10 | 1.5872e-08 | 1.72e-08 | 4.3279e-10 | 1.4637e-09 | 7.3438e-10 | 6.0244e-11
14004.217 | 2.105e-08 | 1.6118e-08 | 2.9621e-10 | 1.5924e-08 | 1.7228e-08 | 4.3467e-10 | 1.4788e-09 | 7.4133e-10 | 6.0527e-11
14016.384 | 2.1262e-08 | 1.6066e-08 | 2.9982e-10 | 1.6045e-08 | 1.7408e-08 | 4.3597e-10 | 1.4725e-09 | 7.4451e-10 | 6.1568e-11
14028.551 | 2.1039e-08 | 1.5881e-08 | 3.0121e-10 | 1.6142e-08 | 1.7495e-08 | 4.3676e-10 | 1.4627e-09 | 7.4038e-10 | 6.0547e-11
14040.718 | 2.1043e-08 | 1.6185e-08 | 3.0034e-10 | 1.6067e-08 | 1.7263e-08 | 4.3567e-10 | 1.4848e-09 | 7.4415e-10 | 6.1737e-11
14052.885 | 2.1261e-08 | 1.632e-08 | 2.9649e-10 | 1.6011e-08 | 1.756e-08 | 4.3493e-10 | 1.4761e-09 | 7.5003e-10 | 6.1121e-11
14065.052 | 2.1239e-08 | 1.608e-08 | 3.0091e-10 | 1.6235e-08 | 1.729e-08 | 4.4376e-10 | 1.475e-09 | 7.493e-10 | 6.1506e-11
14077.219 | 2.1244e-08 | 1.6485e-08 | 2.9931e-10 | 1.5966e-08 | 1.7381e-08 | 4.4557e-10 | 1.4771e-09 | 7.5811e-10 | 6.0861e-11
14089.386 | 2.1345e-08 | 1.6475e-08 | 3.0207e-10 | 1.6386e-08 | 1.7536e-08 | 4.3753e-10 | 1.484e-09 | 7.5292e-10 | 6.2185e-11
14101.553 | 2.1152e-08 | 1.6436e-08 | 3.0557e-10 | 1.6306e-08 | 1.7564e-08 | 4.4721e-10 | 1.5012e-09 | 7.5587e-10 | 6.2281e-11
14113.72 | 2.1369e-08 | 1.6501e-08 | 3.0105e-10 | 1.6334e-08 | 1.7681e-08 | 4.4747e-10 | 1.4962e-09 | 7.6853e-10 | 6.1285e-11
14125.887 | 2.1509e-08 | 1.6507e-08 | 3.0216e-10 | 1.6383e-08 | 1.7508e-08 | 4.4196e-10 | 1.5042e-09 | 7.6378e-10 | 6.1754e-11
14138.054 | 2.1508e-08 | 1.6605e-08 | 3.0614e-10 | 1.637e-08 | 1.7735e-08 | 4.4411e-10 | 1.5118e-09 | 7.5969e-10 | 6.242e-11
14150.221 | 2.1633e-08 | 1.6825e-08 | 3.125e-10 | 1.6429e-08 | 1.7743e-08 | 4.4648e-10 | 1.5043e-09 | 7.6214e-10 | 6.2174e-11
14162.388 | 2.1795e-08 | 1.6667e-08 | 3.0611e-10 | 1.6543e-08 | 1.7995e-08 | 4.4791e-10 | 1.512e-09 | 7.7658e-10 | 6.2752e-11
14174.555 | 2.1473e-08 | 1.6994e-08 | 3.0811e-10 | 1.652e-08 | 1.7926e-08 | 4.434e-10 | 1.5077e-09 | 7.7518e-10 | 6.283e-11
14186.722 | 2.1577e-08 | 1.6878e-08 | 3.1138e-10 | 1.6572e-08 | 1.7823e-08 | 4.453e-10 | 1.531e-09 | 7.7494e-10 | 6.3361e-11
14198.889 | 2.1787e-08 | 1.6776e-08 | 3.0948e-10 | 1.6634e-08 | 1.7896e-08 | 4.5075e-10 | 1.5219e-09 | 7.7474e-10 | 6.2724e-11
14211.056 | 2.1959e-08 | 1.7e-08 | 3.1482e-10 | 1.6688e-08 | 1.7973e-08 | 4.4989e-10 | 1.5453e-09 | 7.8691e-10 | 6.3201e-11
14223.223 | 2.178e-08 | 1.7111e-08 | 3.0968e-10 | 1.6793e-08 | 1.7986e-08 | 4.5386e-10 | 1.5325e-09 | 7.8026e-10 | 6.3896e-11
14235.39 | 2.2071e-08 | 1.7038e-08 | 3.1168e-10 | 1.654e-08 | 1.7814e-08 | 4.527e-10 | 1.5373e-09 | 7.7741e-10 | 6.3721e-11
14247.557 | 2.1983e-08 | 1.7149e-08 | 3.131e-10 | 1.672e-08 | 1.8061e-08 | 4.517e-10 | 1.5523e-09 | 7.8706e-10 | 6.3627e-11
14259.724 | 2.2232e-08 | 1.745e-08 | 3.1089e-10 | 1.6908e-08 | 1.8001e-08 | 4.5591e-10 | 1.5483e-09 | 7.9028e-10 | 6.4608e-11
14271.891 | 2.22e-08 | 1.7303e-08 | 3.1376e-10 | 1.665e-08 | 1.7803e-08 | 4.5203e-10 | 1.554e-09 | 7.9383e-10 | 6.4267e-11
14284.058 | 2.2158e-08 | 1.7483e-08 | 3.1363e-10 | 1.6827e-08 | 1.8116e-08 | 4.5069e-10 | 1.557e-09 | 7.9608e-10 | 6.3559e-11
14296.225 | 2.2115e-08 | 1.755e-08 | 3.1698e-10 | 1.6826e-08 | 1.808e-08 | 4.5118e-10 | 1.5619e-09 | 7.8581e-10 | 6.3955e-11
14308.392 | 2.2084e-08 | 1.7602e-08 | 3.1518e-10 | 1.6944e-08 | 1.8417e-08 | 4.5562e-10 | 1.58e-09 | 7.9325e-10 | 6.5037e-11
14320.559 | 2.2441e-08 | 1.7745e-08 | 3.2268e-10 | 1.692e-08 | 1.8287e-08 | 4.6492e-10 | 1.5683e-09 | 8.0626e-10 | 6.5448e-11
14332.726 | 2.2233e-08 | 1.7627e-08 | 3.1595e-10 | 1.6884e-08 | 1.8354e-08 | 4.6032e-10 | 1.5897e-09 | 8.0061e-10 | 6.477e-11
14344.893 | 2.2502e-08 | 1.7797e-08 | 3.1939e-10 | 1.688e-08 | 1.84e-08 | 4.6558e-10 | 1.5646e-09 | 8.0869e-10 | 6.5564e-11
14357.06 | 2.2582e-08 | 1.7955e-08 | 3.2032e-10 | 1.6782e-08 | 1.8241e-08 | 4.6399e-10 | 1.5931e-09 | 8.0841e-10 | 6.5215e-11
14369.227 | 2.2443e-08 | 1.8122e-08 | 3.1681e-10 | 1.681e-08 | 1.8278e-08 | 4.5942e-10 | 1.6011e-09 | 8.0774e-10 | 6.5507e-11
14381.394 | 2.2799e-08 | 1.8232e-08 | 3.22e-10 | 1.6825e-08 | 1.8327e-08 | 4.6508e-10 | 1.5794e-09 | 8.0325e-10 | 6.508e-11
14393.561 | 2.2384e-08 | 1.8193e-08 | 3.2344e-10 | 1.7141e-08 | 1.8716e-08 | 4.6281e-10 | 1.6052e-09 | 8.0742e-10 | 6.5869e-11
14405.728 | 2.2571e-08 | 1.8189e-08 | 3.2581e-10 | 1.7256e-08 | 1.8487e-08 | 4.6627e-10 | 1.5824e-09 | 8.1023e-10 | 6.5451e-11
14417.895 | 2.3055e-08 | 1.8342e-08 | 3.2638e-10 | 1.7083e-08 | 1.8587e-08 | 4.6756e-10 | 1.591e-09 | 8.2484e-10 | 6.6593e-11
14430.062 | 2.2742e-08 | 1.8377e-08 | 3.2238e-10 | 1.7309e-08 | 1.8349e-08 | 4.6973e-10 | 1.5905e-09 | 8.2125e-10 | 6.6657e-11
14442.229 | 2.3002e-08 | 1.8562e-08 | 3.2806e-10 | 1.7362e-08 | 1.8417e-08 | 4.684e-10 | 1.6048e-09 | 8.3168e-10 | 6.6225e-11
14454.396 | 2.319e-08 | 1.85e-08 | 3.2369e-10 | 1.726e-08 | 1.8348e-08 | 4.72e-10 | 1.6146e-09 | 8.2664e-10 | 6.716e-11
14466.563 | 2.273e-08 | 1.8579e-08 | 3.3127e-10 | 1.7103e-08 | 1.8506e-08 | 4.6844e-10 | 1.6175e-09 | 8.2411e-10 | 6.6356e-11
14478.73 | 2.3101e-08 | 1.8602e-08 | 3.2809e-10 | 1.7339e-08 | 1.8546e-08 | 4.7506e-10 | 1.6137e-09 | 8.2222e-10 | 6.7194e-11
14490.897 | 2.3401e-08 | 1.8732e-08 | 3.3286e-10 | 1.7478e-08 | 1.8663e-08 | 4.7333e-10 | 1.6235e-09 | 8.3906e-10 | 6.7218e-11
14503.064 | 2.33e-08 | 1.862e-08 | 3.3032e-10 | 1.7404e-08 | 1.8635e-08 | 4.7773e-10 | 1.6315e-09 | 8.3212e-10 | 6.688e-11
14515.231 | 2.3123e-08 | 1.8828e-08 | 3.3233e-10 | 1.7418e-08 | 1.8674e-08 | 4.8078e-10 | 1.6363e-09 | 8.4746e-10 | 6.6611e-11
14527.398 | 2.2891e-08 | 1.9052e-08 | 3.3623e-10 | 1.7342e-08 | 1.8875e-08 | 4.7902e-10 | 1.6507e-09 | 8.4078e-10 | 6.7773e-11
14539.565 | 2.3297e-08 | 1.89e-08 | 3.3404e-10 | 1.7641e-08 | 1.8683e-08 | 4.7713e-10 | 1.6404e-09 | 8.4174e-10 | 6.6691e-11
14551.732 | 2.3592e-08 | 1.8934e-08 | 3.3557e-10 | 1.7542e-08 | 1.879e-08 | 4.8003e-10 | 1.6503e-09 | 8.454e-10 | 6.7548e-11
14563.899 | 2.355e-08 | 1.9087e-08 | 3.3249e-10 | 1.7898e-08 | 1.8811e-08 | 4.7858e-10 | 1.6698e-09 | 8.5279e-10 | 6.7292e-11
14576.066 | 2.3709e-08 | 1.9069e-08 | 3.3632e-10 | 1.7566e-08 | 1.8777e-08 | 4.7992e-10 | 1.6814e-09 | 8.5063e-10 | 6.7901e-11
14588.233 | 2.3579e-08 | 1.916e-08 | 3.3609e-10 | 1.7689e-08 | 1.8645e-08 | 4.8055e-10 | 1.659e-09 | 8.5186e-10 | 6.8218e-11
14600.4 | 2.3814e-08 | 1.9017e-08 | 3.3871e-10 | 1.7787e-08 | 1.9147e-08 | 4.8608e-10 | 1.679e-09 | 8.4666e-10 | 6.7612e-11
14612.567 | 2.3969e-08 | 1.9219e-08 | 3.3223e-10 | 1.7683e-08 | 1.8965e-08 | 4.8274e-10 | 1.6625e-09 | 8.5324e-10 | 6.847e-11
14624.734 | 2.3893e-08 | 1.9367e-08 | 3.3392e-10 | 1.7529e-08 | 1.8937e-08 | 4.8801e-10 | 1.6809e-09 | 8.5585e-10 | 6.8572e-11
14636.901 | 2.3917e-08 | 1.9241e-08 | 3.4017e-10 | 1.7743e-08 | 1.9004e-08 | 4.9272e-10 | 1.6841e-09 | 8.528e-10 | 6.8826e-11
14649.068 | 2.4045e-08 | 1.919e-08 | 3.3801e-10 | 1.7834e-08 | 1.9059e-08 | 4.8475e-10 | 1.6685e-09 | 8.6358e-10 | 6.8329e-11
14661.235 | 2.3917e-08 | 1.9397e-08 | 3.4037e-10 | 1.7874e-08 | 1.8746e-08 | 4.9649e-10 | 1.69e-09 | 8.6756e-10 | 6.9409e-11
14673.402 | 2.4072e-08 | 1.9548e-08 | 3.4347e-10 | 1.7795e-08 | 1.8831e-08 | 4.9405e-10 | 1.691e-09 | 8.5614e-10 | 6.9072e-11
14685.569 | 2.4179e-08 | 1.955e-08 | 3.4332e-10 | 1.7748e-08 | 1.9122e-08 | 4.9253e-10 | 1.6945e-09 | 8.7015e-10 | 6.9527e-11
14697.736 | 2.3832e-08 | 1.9719e-08 | 3.4508e-10 | 1.7941e-08 | 1.9066e-08 | 4.9427e-10 | 1.6968e-09 | 8.5847e-10 | 6.9609e-11
14709.903 | 2.431e-08 | 2.0123e-08 | 3.5e-10 | 1.7844e-08 | 1.906e-08 | 4.9756e-10 | 1.6997e-09 | 8.7395e-10 | 7.0034e-11
14722.07 | 2.4434e-08 | 2.0075e-08 | 3.4953e-10 | 1.7961e-08 | 1.9461e-08 | 5.0672e-10 | 1.7248e-09 | 8.7994e-10 | 6.9439e-11
14734.237 | 2.4189e-08 | 2e-08 | 3.53e-10 | 1.7788e-08 | 1.9262e-08 | 5.0585e-10 | 1.7132e-09 | 8.8444e-10 | 7.0466e-11
14746.404 | 2.4328e-08 | 2.0109e-08 | 3.522e-10 | 1.8044e-08 | 1.9285e-08 | 4.996e-10 | 1.7203e-09 | 8.782e-10 | 7.0386e-11
14758.571 | 2.4703e-08 | 2.0376e-08 | 3.5563e-10 | 1.7781e-08 | 1.9244e-08 | 4.9513e-10 | 1.7236e-09 | 8.8621e-10 | 7.0437e-11
14770.738 | 2.4397e-08 | 2.0352e-08 | 3.5629e-10 | 1.7989e-08 | 1.9294e-08 | 4.9942e-10 | 1.7312e-09 | 8.8415e-10 | 7.0171e-11
14782.905 | 2.4669e-08 | 2.0496e-08 | 3.5499e-10 | 1.8148e-08 | 1.9614e-08 | 5.0438e-10 | 1.7492e-09 | 8.8918e-10 | 7.1358e-11
14795.072 | 2.4729e-08 | 2.0406e-08 | 3.523e-10 | 1.8164e-08 | 1.9708e-08 | 5.0711e-10 | 1.7399e-09 | 8.9318e-10 | 7.0801e-11
14807.239 | 2.4758e-08 | 2.0549e-08 | 3.5694e-10 | 1.8284e-08 | 1.9449e-08 | 5.0143e-10 | 1.7571e-09 | 8.9706e-10 | 7.088e-11
14819.406 | 2.481e-08 | 2.0312e-08 | 3.5778e-10 | 1.8347e-08 | 1.9677e-08 | 5.0913e-10 | 1.7486e-09 | 8.9867e-10 | 7.0935e-11
14831.573 | 2.4849e-08 | 2.0632e-08 | 3.5748e-10 | 1.8386e-08 | 1.9958e-08 | 5.1093e-10 | 1.7538e-09 | 8.9836e-10 | 7.1541e-11
14843.74 | 2.4954e-08 | 2.0702e-08 | 3.5744e-10 | 1.8054e-08 | 1.9658e-08 | 5.1066e-10 | 1.7613e-09 | 8.9094e-10 | 7.239e-11
14855.907 | 2.521e-08 | 2.0932e-08 | 3.5903e-10 | 1.8364e-08 | 1.9792e-08 | 5.1159e-10 | 1.7436e-09 | 8.9332e-10 | 7.1618e-11
14868.074 | 2.5366e-08 | 2.0967e-08 | 3.5665e-10 | 1.8434e-08 | 1.9481e-08 | 5.148e-10 | 1.7667e-09 | 8.9395e-10 | 7.2219e-11
14880.241 | 2.5312e-08 | 2.0847e-08 | 3.6302e-10 | 1.8381e-08 | 1.9809e-08 | 5.1725e-10 | 1.7738e-09 | 9.0355e-10 | 7.2576e-11
14892.408 | 2.5571e-08 | 2.0916e-08 | 3.6527e-10 | 1.8474e-08 | 1.9799e-08 | 5.1553e-10 | 1.7633e-09 | 8.9833e-10 | 7.2381e-11
14904.575 | 2.5395e-08 | 2.1147e-08 | 3.6585e-10 | 1.8362e-08 | 1.9976e-08 | 5.2044e-10 | 1.7701e-09 | 9.1212e-10 | 7.1693e-11
14916.742 | 2.525e-08 | 2.0746e-08 | 3.6441e-10 | 1.841e-08 | 1.9899e-08 | 5.2198e-10 | 1.7629e-09 | 9.0356e-10 | 7.2229e-11
14928.909 | 2.5435e-08 | 2.1146e-08 | 3.685e-10 | 1.836e-08 | 2.0029e-08 | 5.2114e-10 | 1.7698e-09 | 9.0686e-10 | 7.2681e-11
14941.076 | 2.5523e-08 | 2.0997e-08 | 3.7063e-10 | 1.8616e-08 | 1.9951e-08 | 5.1967e-10 | 1.7723e-09 | 9.1381e-10 | 7.3046e-11
14953.243 | 2.5429e-08 | 2.1399e-08 | 3.699e-10 | 1.8448e-08 | 1.9818e-08 | 5.2458e-10 | 1.792e-09 | 9.1474e-10 | 7.3624e-11
14965.41 | 2.5584e-08 | 2.1335e-08 | 3.759e-10 | 1.8814e-08 | 2.0164e-08 | 5.2442e-10 | 1.8132e-09 | 9.2491e-10 | 7.2984e-11
14977.577 | 2.5294e-08 | 2.1351e-08 | 3.6803e-10 | 1.8687e-08 | 2.0282e-08 | 5.2961e-10 | 1.7934e-09 | 9.2564e-10 | 7.4061e-11
14989.744 | 2.5486e-08 | 2.1269e-08 | 3.713e-10 | 1.8861e-08 | 2.017e-08 | 5.2722e-10 | 1.7827e-09 | 9.2672e-10 | 7.3617e-11
15001.911 | 2.5831e-08 | 2.1404e-08 | 3.6948e-10 | 1.8514e-08 | 1.9898e-08 | 5.2394e-10 | 1.7845e-09 | 9.2187e-10 | 7.3525e-11
15014.078 | 2.5743e-08 | 2.1378e-08 | 3.7098e-10 | 1.8769e-08 | 1.9905e-08 | 5.2913e-10 | 1.7937e-09 | 9.289e-10 | 7.3525e-11
15026.245 | 2.5671e-08 | 2.1469e-08 | 3.7234e-10 | 1.8782e-08 | 1.9928e-08 | 5.316e-10 | 1.7919e-09 | 9.2076e-10 | 7.3478e-11
15038.412 | 2.5817e-08 | 2.1387e-08 | 3.7502e-10 | 1.8936e-08 | 2.0448e-08 | 5.3839e-10 | 1.7998e-09 | 9.2238e-10 | 7.4398e-11
15050.579 | 2.6009e-08 | 2.1621e-08 | 3.7546e-10 | 1.8997e-08 | 2.0167e-08 | 5.3189e-10 | 1.8192e-09 | 9.2826e-10 | 7.4123e-11
15062.746 | 2.5929e-08 | 2.1634e-08 | 3.7413e-10 | 1.8957e-08 | 2.0367e-08 | 5.3768e-10 | 1.8032e-09 | 9.1991e-10 | 7.4375e-11
15074.913 | 2.5777e-08 | 2.1499e-08 | 3.7404e-10 | 1.8702e-08 | 2.0427e-08 | 5.3374e-10 | 1.8082e-09 | 9.2075e-10 | 7.4978e-11
15087.08 | 2.5842e-08 | 2.1872e-08 | 3.7172e-10 | 1.8909e-08 | 2.0483e-08 | 5.4682e-10 | 1.8215e-09 | 9.3742e-10 | 7.4673e-11
15099.247 | 2.6295e-08 | 2.1728e-08 | 3.7365e-10 | 1.8847e-08 | 2.0745e-08 | 5.4704e-10 | 1.8315e-09 | 9.3035e-10 | 7.5096e-11
15111.414 | 2.6034e-08 | 2.185e-08 | 3.7736e-10 | 1.901e-08 | 2.0401e-08 | 5.3648e-10 | 1.8311e-09 | 9.3289e-10 | 7.545e-11
15123.581 | 2.6426e-08 | 2.1785e-08 | 3.8008e-10 | 1.9056e-08 | 2.0516e-08 | 5.437e-10 | 1.8423e-09 | 9.3708e-10 | 7.454e-11
15135.748 | 2.6428e-08 | 2.2095e-08 | 3.8116e-10 | 1.9237e-08 | 2.0486e-08 | 5.4874e-10 | 1.8532e-09 | 9.402e-10 | 7.6014e-11
15147.915 | 2.6149e-08 | 2.2095e-08 | 3.7769e-10 | 1.9295e-08 | 2.0481e-08 | 5.4423e-10 | 1.8329e-09 | 9.4603e-10 | 7.5197e-11
15160.082 | 2.6131e-08 | 2.1969e-08 | 3.7673e-10 | 1.9133e-08 | 2.0451e-08 | 5.4472e-10 | 1.8422e-09 | 9.388e-10 | 7.485e-11
15172.249 | 2.677e-08 | 2.1941e-08 | 3.7962e-10 | 1.945e-08 | 2.0705e-08 | 5.5257e-10 | 1.8551e-09 | 9.4508e-10 | 7.5276e-11
15184.416 | 2.6004e-08 | 2.2068e-08 | 3.8e-10 | 1.9226e-08 | 2.0695e-08 | 5.509e-10 | 1.8425e-09 | 9.4469e-10 | 7.5826e-11
15196.583 | 2.6466e-08 | 2.2173e-08 | 3.7842e-10 | 1.9385e-08 | 2.0636e-08 | 5.5366e-10 | 1.8372e-09 | 9.4202e-10 | 7.6344e-11
15208.75 | 2.6078e-08 | 2.2321e-08 | 3.8221e-10 | 1.9454e-08 | 2.0664e-08 | 5.5101e-10 | 1.8514e-09 | 9.5139e-10 | 7.5622e-11
15220.917 | 2.6693e-08 | 2.2283e-08 | 3.8337e-10 | 1.9395e-08 | 2.0809e-08 | 5.49e-10 | 1.8475e-09 | 9.2902e-10 | 7.5815e-11
15233.084 | 2.6514e-08 | 2.2352e-08 | 3.8107e-10 | 1.9283e-08 | 2.0716e-08 | 5.4955e-10 | 1.8339e-09 | 9.4376e-10 | 7.6524e-11
15245.251 | 2.6251e-08 | 2.2381e-08 | 3.7409e-10 | 1.9246e-08 | 2.0677e-08 | 5.4954e-10 | 1.8283e-09 | 9.3337e-10 | 7.7254e-11
15257.418 | 2.6246e-08 | 2.2314e-08 | 3.8017e-10 | 1.9304e-08 | 2.06e-08 | 5.5438e-10 | 1.8455e-09 | 9.3894e-10 | 7.5928e-11
15269.585 | 2.6377e-08 | 2.2324e-08 | 3.8533e-10 | 1.936e-08 | 2.0881e-08 | 5.5661e-10 | 1.8469e-09 | 9.4827e-10 | 7.7222e-11
15281.752 | 2.6348e-08 | 2.2518e-08 | 3.7662e-10 | 1.9453e-08 | 2.0995e-08 | 5.5369e-10 | 1.846e-09 | 9.4653e-10 | 7.6769e-11
15293.919 | 2.6367e-08 | 2.2623e-08 | 3.8014e-10 | 1.9525e-08 | 2.0748e-08 | 5.5516e-10 | 1.862e-09 | 9.5345e-10 | 7.6505e-11
15306.086 | 2.6191e-08 | 2.2454e-08 | 3.8123e-10 | 1.9289e-08 | 2.0549e-08 | 5.5765e-10 | 1.8588e-09 | 9.5571e-10 | 7.6364e-11
15318.253 | 2.6442e-08 | 2.2672e-08 | 3.8299e-10 | 1.9642e-08 | 2.0895e-08 | 5.6014e-10 | 1.8611e-09 | 9.4999e-10 | 7.7555e-11
15330.42 | 2.6435e-08 | 2.2817e-08 | 3.8184e-10 | 1.949e-08 | 2.0854e-08 | 5.5873e-10 | 1.8797e-09 | 9.4765e-10 | 7.7389e-11
15342.587 | 2.6295e-08 | 2.3046e-08 | 3.8408e-10 | 1.977e-08 | 2.1126e-08 | 5.6172e-10 | 1.8634e-09 | 9.6163e-10 | 7.7641e-11
15354.754 | 2.6711e-08 | 2.2587e-08 | 3.8207e-10 | 1.9754e-08 | 2.0957e-08 | 5.6645e-10 | 1.8554e-09 | 9.5296e-10 | 7.8593e-11
15366.921 | 2.648e-08 | 2.2575e-08 | 3.8261e-10 | 1.9826e-08 | 2.106e-08 | 5.5923e-10 | 1.8721e-09 | 9.5042e-10 | 7.7757e-11
15379.088 | 2.6386e-08 | 2.2877e-08 | 3.8134e-10 | 1.9715e-08 | 2.1107e-08 | 5.6433e-10 | 1.8821e-09 | 9.5292e-10 | 7.7906e-11
15391.255 | 2.6741e-08 | 2.2863e-08 | 3.8802e-10 | 1.9955e-08 | 2.1285e-08 | 5.6688e-10 | 1.8837e-09 | 9.6605e-10 | 7.7159e-11
15403.422 | 2.6973e-08 | 2.2951e-08 | 3.7865e-10 | 1.992e-08 | 2.1034e-08 | 5.6038e-10 | 1.8731e-09 | 9.601e-10 | 7.8373e-11
15415.589 | 2.6787e-08 | 2.2928e-08 | 3.8278e-10 | 2.0011e-08 | 2.1217e-08 | 5.6669e-10 | 1.8726e-09 | 9.6495e-10 | 7.8182e-11
15427.756 | 2.6589e-08 | 2.3032e-08 | 3.8303e-10 | 2.0014e-08 | 2.1185e-08 | 5.6889e-10 | 1.9043e-09 | 9.5462e-10 | 7.819e-11
15439.923 | 2.6777e-08 | 2.3148e-08 | 3.8578e-10 | 2.0173e-08 | 2.0981e-08 | 5.643e-10 | 1.8968e-09 | 9.699e-10 | 7.9033e-11
15452.09 | 2.653e-08 | 2.3255e-08 | 3.8539e-10 | 2.0257e-08 | 2.1464e-08 | 5.7538e-10 | 1.8971e-09 | 9.8461e-10 | 7.7609e-11
15464.257 | 2.6925e-08 | 2.3356e-08 | 3.8917e-10 | 2.0263e-08 | 2.1397e-08 | 5.6875e-10 | 1.9038e-09 | 9.8107e-10 | 8.0387e-11
15476.424 | 2.6704e-08 | 2.3348e-08 | 3.855e-10 | 2.0423e-08 | 2.1413e-08 | 5.7583e-10 | 1.914e-09 | 9.7913e-10 | 7.9823e-11
15488.591 | 2.7129e-08 | 2.3203e-08 | 3.8718e-10 | 2.031e-08 | 2.1529e-08 | 5.736e-10 | 1.896e-09 | 9.7959e-10 | 7.9824e-11
15500.758 | 2.7038e-08 | 2.3429e-08 | 3.9034e-10 | 2.0391e-08 | 2.1605e-08 | 5.7857e-10 | 1.9283e-09 | 9.8228e-10 | 7.9697e-11
15512.925 | 2.691e-08 | 2.3385e-08 | 3.8741e-10 | 2.0504e-08 | 2.1463e-08 | 5.763e-10 | 1.928e-09 | 9.8782e-10 | 7.9904e-11
15525.092 | 2.6995e-08 | 2.3515e-08 | 3.9109e-10 | 2.0656e-08 | 2.1466e-08 | 5.7479e-10 | 1.9523e-09 | 9.9288e-10 | 7.9912e-11
15537.259 | 2.6924e-08 | 2.3753e-08 | 3.8877e-10 | 2.1028e-08 | 2.1521e-08 | 5.8158e-10 | 1.9331e-09 | 9.8147e-10 | 7.9842e-11
15549.426 | 2.7124e-08 | 2.36e-08 | 3.9011e-10 | 2.0697e-08 | 2.1705e-08 | 5.7607e-10 | 1.9276e-09 | 9.9001e-10 | 8.1832e-11
15561.593 | 2.6996e-08 | 2.3408e-08 | 3.9311e-10 | 2.0842e-08 | 2.1602e-08 | 5.817e-10 | 1.9325e-09 | 1.0071e-09 | 8.165e-11
15573.76 | 2.7358e-08 | 2.3493e-08 | 3.9279e-10 | 2.1109e-08 | 2.1754e-08 | 5.7943e-10 | 1.9539e-09 | 9.9441e-10 | 8.1747e-11
15585.927 | 2.7359e-08 | 2.3811e-08 | 3.9434e-10 | 2.1282e-08 | 2.1759e-08 | 5.8864e-10 | 1.9651e-09 | 9.9974e-10 | 8.139e-11
15598.094 | 2.7084e-08 | 2.3636e-08 | 3.9764e-10 | 2.0692e-08 | 2.1746e-08 | 5.8815e-10 | 1.9473e-09 | 1.005e-09 | 8.1702e-11
15610.261 | 2.7078e-08 | 2.3948e-08 | 3.9766e-10 | 2.1171e-08 | 2.1658e-08 | 5.8711e-10 | 1.9628e-09 | 1.013e-09 | 8.1357e-11
15622.428 | 2.7396e-08 | 2.3905e-08 | 3.9966e-10 | 2.1386e-08 | 2.196e-08 | 5.9193e-10 | 1.9827e-09 | 1.0222e-09 | 8.2967e-11
15634.595 | 2.745e-08 | 2.4242e-08 | 4.0647e-10 | 2.1309e-08 | 2.171e-08 | 5.9042e-10 | 1.9762e-09 | 1.0128e-09 | 8.2623e-11
15646.762 | 2.7248e-08 | 2.4182e-08 | 4.0404e-10 | 2.1578e-08 | 2.19e-08 | 5.885e-10 | 1.9741e-09 | 1.0163e-09 | 8.3135e-11
15658.929 | 2.7497e-08 | 2.4257e-08 | 4.1722e-10 | 2.1752e-08 | 2.1876e-08 | 6.0062e-10 | 2.0021e-09 | 1.04e-09 | 8.2019e-11
15671.096 | 2.7501e-08 | 2.4054e-08 | 4.089e-10 | 2.1341e-08 | 2.2026e-08 | 5.9845e-10 | 2.0173e-09 | 1.0327e-09 | 8.3682e-11
15683.263 | 2.7377e-08 | 2.4249e-08 | 4.1235e-10 | 2.1728e-08 | 2.1937e-08 | 5.9869e-10 | 2.0201e-09 | 1.0477e-09 | 8.3751e-11
15695.43 | 2.7351e-08 | 2.4199e-08 | 4.0395e-10 | 2.178e-08 | 2.2352e-08 | 5.8861e-10 | 2.0071e-09 | 1.0499e-09 | 8.361e-11
15707.597 | 2.7505e-08 | 2.4322e-08 | 4.1007e-10 | 2.1804e-08 | 2.2204e-08 | 5.9481e-10 | 2.011e-09 | 1.038e-09 | 8.4153e-11
15719.764 | 2.755e-08 | 2.434e-08 | 4.0761e-10 | 2.1972e-08 | 2.2004e-08 | 5.9601e-10 | 2.0184e-09 | 1.0436e-09 | 8.303e-11
15731.931 | 2.7543e-08 | 2.4782e-08 | 4.1154e-10 | 2.1963e-08 | 2.2017e-08 | 6.0033e-10 | 2.0306e-09 | 1.0352e-09 | 8.3966e-11
15744.098 | 2.7633e-08 | 2.4777e-08 | 4.1338e-10 | 2.2126e-08 | 2.255e-08 | 5.9976e-10 | 2.0463e-09 | 1.0517e-09 | 8.4115e-11
15756.265 | 2.7843e-08 | 2.4697e-08 | 4.1257e-10 | 2.2404e-08 | 2.2414e-08 | 5.997e-10 | 2.051e-09 | 1.0529e-09 | 8.383e-11
15768.432 | 2.7734e-08 | 2.4791e-08 | 4.1835e-10 | 2.2358e-08 | 2.2515e-08 | 6.0626e-10 | 2.0573e-09 | 1.0567e-09 | 8.465e-11
15780.599 | 2.7722e-08 | 2.478e-08 | 4.1858e-10 | 2.2341e-08 | 2.2441e-08 | 6.0627e-10 | 2.0648e-09 | 1.0572e-09 | 8.5003e-11
15792.766 | 2.796e-08 | 2.4668e-08 | 4.1787e-10 | 2.2614e-08 | 2.2285e-08 | 6.0854e-10 | 2.074e-09 | 1.0743e-09 | 8.5945e-11
15804.933 | 2.7924e-08 | 2.4938e-08 | 4.2412e-10 | 2.2745e-08 | 2.2472e-08 | 6.0575e-10 | 2.0724e-09 | 1.0579e-09 | 8.5896e-11
15817.1 | 2.7628e-08 | 2.4504e-08 | 4.2165e-10 | 2.2553e-08 | 2.2554e-08 | 6.0584e-10 | 2.0912e-09 | 1.0689e-09 | 8.6497e-11
15829.267 | 2.7948e-08 | 2.4818e-08 | 4.1978e-10 | 2.2631e-08 | 2.2618e-08 | 6.0783e-10 | 2.084e-09 | 1.0771e-09 | 8.5378e-11
15841.434 | 2.7775e-08 | 2.4836e-08 | 4.2096e-10 | 2.2678e-08 | 2.2471e-08 | 6.1519e-10 | 2.0978e-09 | 1.0759e-09 | 8.5767e-11
15853.601 | 2.8087e-08 | 2.4868e-08 | 4.2778e-10 | 2.2671e-08 | 2.2519e-08 | 6.1369e-10 | 2.1058e-09 | 1.0756e-09 | 8.5928e-11
15865.768 | 2.782e-08 | 2.5223e-08 | 4.2542e-10 | 2.3046e-08 | 2.2508e-08 | 6.2122e-10 | 2.1116e-09 | 1.0825e-09 | 8.5973e-11
15877.935 | 2.8095e-08 | 2.52e-08 | 4.2167e-10 | 2.2967e-08 | 2.2615e-08 | 6.1339e-10 | 2.0934e-09 | 1.0752e-09 | 8.6639e-11
15890.102 | 2.8304e-08 | 2.5215e-08 | 4.2432e-10 | 2.2837e-08 | 2.2642e-08 | 6.1765e-10 | 2.0967e-09 | 1.0809e-09 | 8.736e-11
15902.269 | 2.783e-08 | 2.5289e-08 | 4.3027e-10 | 2.2974e-08 | 2.262e-08 | 6.2463e-10 | 2.1143e-09 | 1.099e-09 | 8.8043e-11
15914.436 | 2.8528e-08 | 2.5229e-08 | 4.324e-10 | 2.3223e-08 | 2.285e-08 | 6.1733e-10 | 2.1313e-09 | 1.094e-09 | 8.7723e-11
15926.603 | 2.8212e-08 | 2.5392e-08 | 4.315e-10 | 2.3517e-08 | 2.272e-08 | 6.2121e-10 | 2.1315e-09 | 1.0966e-09 | 8.7853e-11
15938.77 | 2.8391e-08 | 2.5251e-08 | 4.3445e-10 | 2.3229e-08 | 2.2811e-08 | 6.2187e-10 | 2.1517e-09 | 1.1087e-09 | 8.6745e-11
15950.937 | 2.8418e-08 | 2.5468e-08 | 4.3831e-10 | 2.3287e-08 | 2.2868e-08 | 6.3276e-10 | 2.1371e-09 | 1.1109e-09 | 8.7307e-11
15963.104 | 2.8632e-08 | 2.5536e-08 | 4.3751e-10 | 2.3471e-08 | 2.3211e-08 | 6.2192e-10 | 2.1521e-09 | 1.1038e-09 | 8.8876e-11
15975.271 | 2.8155e-08 | 2.5518e-08 | 4.4177e-10 | 2.3541e-08 | 2.2918e-08 | 6.2439e-10 | 2.1527e-09 | 1.111e-09 | 8.8006e-11
15987.438 | 2.8784e-08 | 2.5738e-08 | 4.4209e-10 | 2.3482e-08 | 2.3253e-08 | 6.3299e-10 | 2.156e-09 | 1.1106e-09 | 8.7433e-11
15999.605 | 2.8378e-08 | 2.5807e-08 | 4.411e-10 | 2.3263e-08 | 2.3093e-08 | 6.2619e-10 | 2.1228e-09 | 1.1192e-09 | 8.8601e-11
16011.772 | 2.8419e-08 | 2.5593e-08 | 4.3973e-10 | 2.3623e-08 | 2.318e-08 | 6.3417e-10 | 2.1543e-09 | 1.1249e-09 | 8.9603e-11
16023.939 | 2.8941e-08 | 2.5708e-08 | 4.4819e-10 | 2.3577e-08 | 2.3066e-08 | 6.3376e-10 | 2.1864e-09 | 1.1226e-09 | 8.7302e-11
16036.106 | 2.8825e-08 | 2.6133e-08 | 4.4505e-10 | 2.3828e-08 | 2.3426e-08 | 6.3639e-10 | 2.1718e-09 | 1.133e-09 | 8.9976e-11
16048.273 | 2.8696e-08 | 2.5899e-08 | 4.4837e-10 | 2.3648e-08 | 2.3629e-08 | 6.4218e-10 | 2.1866e-09 | 1.1355e-09 | 8.9767e-11
16060.44 | 2.9191e-08 | 2.6518e-08 | 4.4905e-10 | 2.3785e-08 | 2.3405e-08 | 6.3314e-10 | 2.1883e-09 | 1.1245e-09 | 9.0525e-11
16072.607 | 2.8986e-08 | 2.5893e-08 | 4.4991e-10 | 2.4105e-08 | 2.3499e-08 | 6.4374e-10 | 2.1727e-09 | 1.1424e-09 | 9.016e-11
16084.774 | 2.914e-08 | 2.598e-08 | 4.5072e-10 | 2.4169e-08 | 2.3706e-08 | 6.3452e-10 | 2.1993e-09 | 1.1392e-09 | 8.9207e-11
16096.941 | 2.9275e-08 | 2.6147e-08 | 4.4402e-10 | 2.3951e-08 | 2.3752e-08 | 6.4243e-10 | 2.213e-09 | 1.1418e-09 | 8.9513e-11
16109.108 | 2.9138e-08 | 2.6262e-08 | 4.4602e-10 | 2.4042e-08 | 2.3467e-08 | 6.3489e-10 | 2.1762e-09 | 1.1414e-09 | 9.0127e-11
16121.275 | 2.921e-08 | 2.6267e-08 | 4.5267e-10 | 2.4111e-08 | 2.3632e-08 | 6.5083e-10 | 2.2178e-09 | 1.1469e-09 | 9.1588e-11
16133.442 | 2.8887e-08 | 2.6414e-08 | 4.5179e-10 | 2.4385e-08 | 2.3822e-08 | 6.4709e-10 | 2.1797e-09 | 1.1451e-09 | 9.0145e-11
16145.609 | 2.9294e-08 | 2.6401e-08 | 4.5465e-10 | 2.4131e-08 | 2.3969e-08 | 6.5092e-10 | 2.1988e-09 | 1.1491e-09 | 9.0135e-11
16157.776 | 2.9375e-08 | 2.6222e-08 | 4.5396e-10 | 2.4311e-08 | 2.3637e-08 | 6.5005e-10 | 2.2245e-09 | 1.1445e-09 | 9.1609e-11
16169.943 | 2.9293e-08 | 2.6456e-08 | 4.569e-10 | 2.4356e-08 | 2.3918e-08 | 6.4712e-10 | 2.2203e-09 | 1.1511e-09 | 9.0847e-11
16182.11 | 2.9157e-08 | 2.6248e-08 | 4.5324e-10 | 2.4354e-08 | 2.3555e-08 | 6.5609e-10 | 2.2095e-09 | 1.1413e-09 | 9.159e-11
16194.277 | 2.9556e-08 | 2.632e-08 | 4.607e-10 | 2.4245e-08 | 2.4015e-08 | 6.4318e-10 | 2.2266e-09 | 1.1483e-09 | 9.0434e-11
16206.444 | 2.9309e-08 | 2.661e-08 | 4.6094e-10 | 2.4305e-08 | 2.4203e-08 | 6.5056e-10 | 2.2129e-09 | 1.1542e-09 | 9.0821e-11
16218.611 | 3.0012e-08 | 2.6895e-08 | 4.6339e-10 | 2.4574e-08 | 2.3732e-08 | 6.4735e-10 | 2.2604e-09 | 1.1582e-09 | 9.1442e-11
16230.778 | 2.9516e-08 | 2.6914e-08 | 4.6076e-10 | 2.4428e-08 | 2.4121e-08 | 6.5203e-10 | 2.2343e-09 | 1.1673e-09 | 9.2464e-11
16242.945 | 2.9392e-08 | 2.6495e-08 | 4.6386e-10 | 2.4294e-08 | 2.4226e-08 | 6.5581e-10 | 2.2241e-09 | 1.1722e-09 | 9.3011e-11
16255.112 | 2.9557e-08 | 2.6893e-08 | 4.6085e-10 | 2.4548e-08 | 2.3726e-08 | 6.5644e-10 | 2.2521e-09 | 1.1729e-09 | 9.2294e-11
16267.279 | 2.9712e-08 | 2.6704e-08 | 4.6374e-10 | 2.4506e-08 | 2.4297e-08 | 6.6283e-10 | 2.2432e-09 | 1.167e-09 | 9.2952e-11
16279.446 | 2.9721e-08 | 2.6634e-08 | 4.697e-10 | 2.4501e-08 | 2.4158e-08 | 6.5986e-10 | 2.2699e-09 | 1.1621e-09 | 9.2916e-11
16291.613 | 2.963e-08 | 2.6806e-08 | 4.6344e-10 | 2.4349e-08 | 2.4159e-08 | 6.6197e-10 | 2.266e-09 | 1.1819e-09 | 9.295e-11
16303.78 | 3.0056e-08 | 2.7067e-08 | 4.7324e-10 | 2.4642e-08 | 2.3974e-08 | 6.5918e-10 | 2.257e-09 | 1.1796e-09 | 9.3549e-11
16315.947 | 2.996e-08 | 2.6916e-08 | 4.7088e-10 | 2.4383e-08 | 2.4283e-08 | 6.5901e-10 | 2.2456e-09 | 1.1821e-09 | 9.2938e-11
16328.114 | 2.9821e-08 | 2.73e-08 | 4.7031e-10 | 2.4563e-08 | 2.4221e-08 | 6.696e-10 | 2.2596e-09 | 1.178e-09 | 9.3322e-11
16340.281 | 3.0278e-08 | 2.7415e-08 | 4.7489e-10 | 2.4572e-08 | 2.4525e-08 | 6.6498e-10 | 2.2634e-09 | 1.1798e-09 | 9.3861e-11
16352.448 | 3.0005e-08 | 2.7203e-08 | 4.7847e-10 | 2.4939e-08 | 2.4379e-08 | 6.726e-10 | 2.2913e-09 | 1.1784e-09 | 9.4043e-11
16364.615 | 3.0207e-08 | 2.7231e-08 | 4.7886e-10 | 2.5151e-08 | 2.4503e-08 | 6.7276e-10 | 2.2743e-09 | 1.1979e-09 | 9.4664e-11
16376.782 | 3.035e-08 | 2.749e-08 | 4.7901e-10 | 2.4996e-08 | 2.4527e-08 | 6.746e-10 | 2.3e-09 | 1.2012e-09 | 9.4697e-11
16388.949 | 3.0368e-08 | 2.7426e-08 | 4.7613e-10 | 2.507e-08 | 2.456e-08 | 6.7118e-10 | 2.2972e-09 | 1.218e-09 | 9.3626e-11
16401.115 | 3.0743e-08 | 2.7895e-08 | 4.7739e-10 | 2.4964e-08 | 2.4503e-08 | 6.7565e-10 | 2.3088e-09 | 1.1963e-09 | 9.4954e-11
16413.283 | 3.0394e-08 | 2.7997e-08 | 4.8031e-10 | 2.4843e-08 | 2.4584e-08 | 6.76e-10 | 2.3125e-09 | 1.212e-09 | 9.4874e-11
16425.449 | 3.0794e-08 | 2.7524e-08 | 4.8957e-10 | 2.5112e-08 | 2.4895e-08 | 6.785e-10 | 2.3007e-09 | 1.1958e-09 | 9.5154e-11
16437.617 | 3.0456e-08 | 2.7926e-08 | 4.8785e-10 | 2.5422e-08 | 2.5012e-08 | 6.8214e-10 | 2.3224e-09 | 1.2097e-09 | 9.5544e-11
16449.783 | 3.0671e-08 | 2.7826e-08 | 4.9093e-10 | 2.5504e-08 | 2.4888e-08 | 6.8917e-10 | 2.3145e-09 | 1.2013e-09 | 9.6342e-11
16461.951 | 3.0506e-08 | 2.777e-08 | 4.8855e-10 | 2.5377e-08 | 2.4925e-08 | 6.8096e-10 | 2.3476e-09 | 1.2114e-09 | 9.6504e-11
16474.117 | 3.0698e-08 | 2.8078e-08 | 4.9051e-10 | 2.5413e-08 | 2.5046e-08 | 6.8589e-10 | 2.3453e-09 | 1.1999e-09 | 9.7051e-11
16486.285 | 3.0882e-08 | 2.7862e-08 | 4.973e-10 | 2.534e-08 | 2.4972e-08 | 6.9039e-10 | 2.3382e-09 | 1.2303e-09 | 9.6668e-11
16498.451 | 3.0897e-08 | 2.8084e-08 | 4.8948e-10 | 2.5716e-08 | 2.5142e-08 | 6.8573e-10 | 2.353e-09 | 1.2244e-09 | 9.6039e-11
16510.619 | 3.0861e-08 | 2.8366e-08 | 4.9261e-10 | 2.5341e-08 | 2.5367e-08 | 6.8681e-10 | 2.3683e-09 | 1.2211e-09 | 9.6876e-11
16522.785 | 3.1116e-08 | 2.8171e-08 | 4.9857e-10 | 2.5875e-08 | 2.5469e-08 | 6.9814e-10 | 2.3711e-09 | 1.2218e-09 | 9.7827e-11
16534.953 | 3.1026e-08 | 2.8346e-08 | 4.9987e-10 | 2.5592e-08 | 2.5532e-08 | 6.9721e-10 | 2.3495e-09 | 1.2322e-09 | 9.7576e-11
16547.119 | 3.1201e-08 | 2.8119e-08 | 5.0198e-10 | 2.5797e-08 | 2.5123e-08 | 6.9147e-10 | 2.3555e-09 | 1.237e-09 | 9.7045e-11
16559.287 | 3.1176e-08 | 2.8878e-08 | 4.9548e-10 | 2.6118e-08 | 2.5256e-08 | 6.9488e-10 | 2.3824e-09 | 1.2412e-09 | 9.7292e-11
16571.453 | 3.1359e-08 | 2.8102e-08 | 5.0952e-10 | 2.5651e-08 | 2.5206e-08 | 6.9898e-10 | 2.368e-09 | 1.2328e-09 | 9.7623e-11
16583.621 | 3.1044e-08 | 2.8488e-08 | 5.0118e-10 | 2.5772e-08 | 2.5455e-08 | 7.0197e-10 | 2.3806e-09 | 1.2341e-09 | 9.8547e-11
16595.787 | 3.1338e-08 | 2.869e-08 | 5.0059e-10 | 2.5849e-08 | 2.5575e-08 | 6.9832e-10 | 2.3791e-09 | 1.2338e-09 | 9.7517e-11
16607.955 | 3.1189e-08 | 2.8607e-08 | 5.0504e-10 | 2.6138e-08 | 2.5435e-08 | 7.0614e-10 | 2.4036e-09 | 1.2577e-09 | 9.8092e-11
16620.121 | 3.1501e-08 | 2.8589e-08 | 5.0871e-10 | 2.6101e-08 | 2.534e-08 | 6.9773e-10 | 2.4014e-09 | 1.2467e-09 | 9.9223e-11
16632.289 | 3.1865e-08 | 2.8984e-08 | 5.0388e-10 | 2.6013e-08 | 2.5781e-08 | 7.0697e-10 | 2.3927e-09 | 1.2403e-09 | 9.9541e-11
16644.455 | 3.1532e-08 | 2.8871e-08 | 5.0771e-10 | 2.6424e-08 | 2.5855e-08 | 7.1141e-10 | 2.4407e-09 | 1.2504e-09 | 9.8867e-11
16656.623 | 3.1645e-08 | 2.9246e-08 | 5.1508e-10 | 2.6039e-08 | 2.5844e-08 | 7.1924e-10 | 2.403e-09 | 1.2752e-09 | 9.9442e-11
16668.789 | 3.1846e-08 | 2.9205e-08 | 5.1484e-10 | 2.6429e-08 | 2.6223e-08 | 7.1864e-10 | 2.427e-09 | 1.2621e-09 | 1.001e-10
16680.957 | 3.2122e-08 | 2.903e-08 | 5.1931e-10 | 2.6327e-08 | 2.6488e-08 | 7.1247e-10 | 2.4363e-09 | 1.2575e-09 | 9.9873e-11
16693.123 | 3.2173e-08 | 2.8979e-08 | 5.1319e-10 | 2.6643e-08 | 2.6032e-08 | 7.1124e-10 | 2.4309e-09 | 1.2665e-09 | 1.0104e-10
16705.291 | 3.2055e-08 | 2.9122e-08 | 5.1316e-10 | 2.6297e-08 | 2.6172e-08 | 7.1398e-10 | 2.4305e-09 | 1.2644e-09 | 1.0064e-10
16717.457 | 3.1744e-08 | 2.9231e-08 | 5.1395e-10 | 2.6397e-08 | 2.5876e-08 | 7.1251e-10 | 2.4341e-09 | 1.2639e-09 | 1.016e-10
16729.625 | 3.2261e-08 | 2.9205e-08 | 5.1474e-10 | 2.6468e-08 | 2.6049e-08 | 7.155e-10 | 2.4405e-09 | 1.269e-09 | 1.0138e-10
16741.793 | 3.2534e-08 | 2.9052e-08 | 5.182e-10 | 2.6816e-08 | 2.6e-08 | 7.1692e-10 | 2.4312e-09 | 1.287e-09 | 1.0046e-10
16753.959 | 3.2292e-08 | 2.9461e-08 | 5.2051e-10 | 2.6468e-08 | 2.6467e-08 | 7.2172e-10 | 2.4577e-09 | 1.2805e-09 | 1.0096e-10
16766.127 | 3.2086e-08 | 2.938e-08 | 5.2083e-10 | 2.6829e-08 | 2.6317e-08 | 7.2243e-10 | 2.4451e-09 | 1.282e-09 | 1.0072e-10
16778.293 | 3.2368e-08 | 2.935e-08 | 5.184e-10 | 2.6591e-08 | 2.6469e-08 | 7.2605e-10 | 2.4574e-09 | 1.2886e-09 | 1.0182e-10
16790.461 | 3.2435e-08 | 2.9721e-08 | 5.2951e-10 | 2.641e-08 | 2.648e-08 | 7.3157e-10 | 2.4665e-09 | 1.2951e-09 | 1.0142e-10
16802.627 | 3.2395e-08 | 2.9623e-08 | 5.2608e-10 | 2.6634e-08 | 2.6411e-08 | 7.213e-10 | 2.4667e-09 | 1.2815e-09 | 1.0313e-10
16814.795 | 3.2696e-08 | 2.9525e-08 | 5.2505e-10 | 2.701e-08 | 2.6425e-08 | 7.2811e-10 | 2.4792e-09 | 1.291e-09 | 1.0185e-10
16826.961 | 3.2623e-08 | 2.9486e-08 | 5.2293e-10 | 2.7104e-08 | 2.6284e-08 | 7.2656e-10 | 2.4874e-09 | 1.3089e-09 | 1.0141e-10
16839.129 | 3.273e-08 | 2.952e-08 | 5.2852e-10 | 2.7146e-08 | 2.6694e-08 | 7.2981e-10 | 2.5012e-09 | 1.3114e-09 | 1.0217e-10
16851.295 | 3.2685e-08 | 2.9594e-08 | 5.3018e-10 | 2.7157e-08 | 2.662e-08 | 7.2723e-10 | 2.4874e-09 | 1.2923e-09 | 1.0325e-10
16863.463 | 3.2667e-08 | 3.0075e-08 | 5.3038e-10 | 2.6798e-08 | 2.6543e-08 | 7.3101e-10 | 2.524e-09 | 1.3243e-09 | 1.0292e-10
16875.629 | 3.2954e-08 | 2.9861e-08 | 5.3317e-10 | 2.7056e-08 | 2.6794e-08 | 7.3382e-10 | 2.4985e-09 | 1.3141e-09 | 1.0346e-10
16887.797 | 3.2687e-08 | 3.0081e-08 | 5.3252e-10 | 2.7111e-08 | 2.6684e-08 | 7.4283e-10 | 2.4889e-09 | 1.3085e-09 | 1.035e-10
16899.963 | 3.3101e-08 | 3.0024e-08 | 5.336e-10 | 2.7338e-08 | 2.659e-08 | 7.3725e-10 | 2.5094e-09 | 1.3161e-09 | 1.0307e-10
16912.131 | 3.3233e-08 | 3.0142e-08 | 5.3441e-10 | 2.7742e-08 | 2.6935e-08 | 7.4492e-10 | 2.5286e-09 | 1.3137e-09 | 1.0283e-10
16924.297 | 3.2859e-08 | 3.0195e-08 | 5.3402e-10 | 2.7441e-08 | 2.6911e-08 | 7.3977e-10 | 2.502e-09 | 1.3298e-09 | 1.0284e-10
16936.465 | 3.319e-08 | 3.003e-08 | 5.3759e-10 | 2.7302e-08 | 2.6741e-08 | 7.4717e-10 | 2.499e-09 | 1.3302e-09 | 1.0391e-10
16948.631 | 3.3396e-08 | 3.0021e-08 | 5.383e-10 | 2.7325e-08 | 2.6897e-08 | 7.3671e-10 | 2.5376e-09 | 1.3361e-09 | 1.036e-10
16960.799 | 3.3118e-08 | 3.0224e-08 | 5.3979e-10 | 2.7477e-08 | 2.6752e-08 | 7.4233e-10 | 2.5249e-09 | 1.3196e-09 | 1.0362e-10
16972.965 | 3.3578e-08 | 3.0272e-08 | 5.4005e-10 | 2.7586e-08 | 2.7129e-08 | 7.4646e-10 | 2.5315e-09 | 1.3314e-09 | 1.0457e-10
16985.133 | 3.3422e-08 | 3.0534e-08 | 5.4261e-10 | 2.7578e-08 | 2.6659e-08 | 7.5191e-10 | 2.5056e-09 | 1.3364e-09 | 1.058e-10
16997.299 | 3.3408e-08 | 3.0587e-08 | 5.4777e-10 | 2.7289e-08 | 2.7014e-08 | 7.5035e-10 | 2.5547e-09 | 1.3412e-09 | 1.0426e-10
17009.467 | 3.3705e-08 | 3.0584e-08 | 5.4124e-10 | 2.7913e-08 | 2.7084e-08 | 7.3952e-10 | 2.5604e-09 | 1.3505e-09 | 1.0535e-10
17021.633 | 3.3534e-08 | 3.0381e-08 | 5.5171e-10 | 2.7966e-08 | 2.7115e-08 | 7.5199e-10 | 2.543e-09 | 1.3466e-09 | 1.0507e-10
17033.801 | 3.3942e-08 | 3.0939e-08 | 5.4597e-10 | 2.8134e-08 | 2.7274e-08 | 7.5617e-10 | 2.5744e-09 | 1.3472e-09 | 1.0478e-10
17045.967 | 3.3691e-08 | 3.0405e-08 | 5.5126e-10 | 2.7726e-08 | 2.7061e-08 | 7.6274e-10 | 2.5799e-09 | 1.3453e-09 | 1.0656e-10
17058.135 | 3.357e-08 | 3.0643e-08 | 5.4836e-10 | 2.7839e-08 | 2.7762e-08 | 7.6115e-10 | 2.5793e-09 | 1.3483e-09 | 1.0813e-10
17070.301 | 3.3723e-08 | 3.0681e-08 | 5.5351e-10 | 2.8134e-08 | 2.7046e-08 | 7.5923e-10 | 2.582e-09 | 1.3511e-09 | 1.0548e-10
17082.469 | 3.3657e-08 | 3.0773e-08 | 5.4769e-10 | 2.7699e-08 | 2.74e-08 | 7.6143e-10 | 2.5676e-09 | 1.3495e-09 | 1.0692e-10
17094.635 | 3.3769e-08 | 3.1016e-08 | 5.5756e-10 | 2.8325e-08 | 2.7194e-08 | 7.6333e-10 | 2.5658e-09 | 1.367e-09 | 1.0647e-10
17106.803 | 3.402e-08 | 3.0561e-08 | 5.5295e-10 | 2.8414e-08 | 2.7293e-08 | 7.6059e-10 | 2.5985e-09 | 1.3588e-09 | 1.0669e-10
17118.969 | 3.3823e-08 | 3.1302e-08 | 5.5994e-10 | 2.8292e-08 | 2.7425e-08 | 7.6396e-10 | 2.6091e-09 | 1.3833e-09 | 1.0711e-10
17131.137 | 3.4149e-08 | 3.1061e-08 | 5.5162e-10 | 2.8498e-08 | 2.7378e-08 | 7.6219e-10 | 2.5975e-09 | 1.3669e-09 | 1.0627e-10
17143.303 | 3.3959e-08 | 3.1149e-08 | 5.5994e-10 | 2.8032e-08 | 2.7391e-08 | 7.6615e-10 | 2.5907e-09 | 1.3615e-09 | 1.0824e-10
17155.471 | 3.3662e-08 | 3.0975e-08 | 5.5149e-10 | 2.8057e-08 | 2.7472e-08 | 7.6011e-10 | 2.5835e-09 | 1.3649e-09 | 1.0752e-10
17167.637 | 3.4049e-08 | 3.1064e-08 | 5.5754e-10 | 2.8167e-08 | 2.7612e-08 | 7.6914e-10 | 2.5945e-09 | 1.3737e-09 | 1.0807e-10
17179.805 | 3.3979e-08 | 3.1147e-08 | 5.6047e-10 | 2.8486e-08 | 2.7647e-08 | 7.6739e-10 | 2.6048e-09 | 1.3891e-09 | 1.0779e-10
17191.971 | 3.414e-08 | 3.1301e-08 | 5.6323e-10 | 2.8328e-08 | 2.7602e-08 | 7.7123e-10 | 2.5954e-09 | 1.3773e-09 | 1.079e-10
17204.139 | 3.4429e-08 | 3.1348e-08 | 5.6213e-10 | 2.887e-08 | 2.7909e-08 | 7.7123e-10 | 2.6056e-09 | 1.3802e-09 | 1.0792e-10
17216.305 | 3.4084e-08 | 3.1311e-08 | 5.6767e-10 | 2.8356e-08 | 2.7609e-08 | 7.7082e-10 | 2.6195e-09 | 1.3784e-09 | 1.0908e-10
17228.473 | 3.4523e-08 | 3.1489e-08 | 5.6474e-10 | 2.8698e-08 | 2.7702e-08 | 7.7519e-10 | 2.643e-09 | 1.3824e-09 | 1.0872e-10
17240.639 | 3.4541e-08 | 3.159e-08 | 5.6192e-10 | 2.8396e-08 | 2.8132e-08 | 7.7036e-10 | 2.631e-09 | 1.3829e-09 | 1.0893e-10
17252.807 | 3.4471e-08 | 3.1576e-08 | 5.6948e-10 | 2.8383e-08 | 2.7865e-08 | 7.7784e-10 | 2.6162e-09 | 1.3991e-09 | 1.0873e-10
17264.973 | 3.4493e-08 | 3.1424e-08 | 5.6346e-10 | 2.8684e-08 | 2.8049e-08 | 7.766e-10 | 2.665e-09 | 1.3747e-09 | 1.0918e-10
17277.141 | 3.4517e-08 | 3.1352e-08 | 5.7462e-10 | 2.888e-08 | 2.8137e-08 | 7.7253e-10 | 2.6284e-09 | 1.3972e-09 | 1.0842e-10
17289.307 | 3.4217e-08 | 3.1592e-08 | 5.6905e-10 | 2.8666e-08 | 2.8066e-08 | 7.8463e-10 | 2.634e-09 | 1.3977e-09 | 1.0962e-10
17301.475 | 3.4828e-08 | 3.1652e-08 | 5.7119e-10 | 2.8824e-08 | 2.8145e-08 | 7.8105e-10 | 2.6479e-09 | 1.3976e-09 | 1.093e-10
17313.641 | 3.5056e-08 | 3.1872e-08 | 5.7487e-10 | 2.8604e-08 | 2.84e-08 | 7.8241e-10 | 2.6426e-09 | 1.4129e-09 | 1.0936e-10
17325.809 | 3.5029e-08 | 3.2025e-08 | 5.7289e-10 | 2.8521e-08 | 2.8131e-08 | 7.7878e-10 | 2.6775e-09 | 1.4119e-09 | 1.0954e-10
17337.975 | 3.4686e-08 | 3.2187e-08 | 5.7615e-10 | 2.8999e-08 | 2.8179e-08 | 7.9313e-10 | 2.6626e-09 | 1.3933e-09 | 1.1055e-10
17350.143 | 3.5046e-08 | 3.2152e-08 | 5.7515e-10 | 2.8729e-08 | 2.8e-08 | 7.9355e-10 | 2.6634e-09 | 1.4242e-09 | 1.0981e-10
17362.309 | 3.4746e-08 | 3.2017e-08 | 5.8066e-10 | 2.9143e-08 | 2.8337e-08 | 7.975e-10 | 2.685e-09 | 1.4037e-09 | 1.1102e-10
17374.477 | 3.5177e-08 | 3.1933e-08 | 5.7879e-10 | 2.9194e-08 | 2.8026e-08 | 7.9421e-10 | 2.6518e-09 | 1.4092e-09 | 1.1137e-10
17386.643 | 3.5147e-08 | 3.2067e-08 | 5.7417e-10 | 2.9056e-08 | 2.8453e-08 | 7.9368e-10 | 2.6934e-09 | 1.4335e-09 | 1.1195e-10
17398.811 | 3.5527e-08 | 3.1961e-08 | 5.7976e-10 | 2.9297e-08 | 2.8495e-08 | 7.9576e-10 | 2.6717e-09 | 1.4173e-09 | 1.1028e-10
17410.977 | 3.6152e-08 | 3.2419e-08 | 5.8301e-10 | 2.9178e-08 | 2.8446e-08 | 7.8646e-10 | 2.6786e-09 | 1.4059e-09 | 1.1069e-10
17423.145 | 3.5506e-08 | 3.2314e-08 | 5.8498e-10 | 2.9059e-08 | 2.8685e-08 | 7.8518e-10 | 2.7039e-09 | 1.4067e-09 | 1.1179e-10
17435.311 | 3.5134e-08 | 3.2281e-08 | 5.8465e-10 | 2.9249e-08 | 2.8684e-08 | 7.9299e-10 | 2.6947e-09 | 1.4247e-09 | 1.1111e-10
17447.479 | 3.5191e-08 | 3.1997e-08 | 5.7953e-10 | 2.9517e-08 | 2.8484e-08 | 7.903e-10 | 2.7141e-09 | 1.4276e-09 | 1.1201e-10
17459.645 | 3.5503e-08 | 3.2185e-08 | 5.7868e-10 | 2.9253e-08 | 2.8803e-08 | 8.0036e-10 | 2.6798e-09 | 1.427e-09 | 1.1246e-10
17471.813 | 3.5575e-08 | 3.2408e-08 | 5.8085e-10 | 2.9425e-08 | 2.8538e-08 | 7.9648e-10 | 2.709e-09 | 1.4377e-09 | 1.1292e-10
17483.979 | 3.5736e-08 | 3.245e-08 | 5.7861e-10 | 2.9625e-08 | 2.8403e-08 | 7.9547e-10 | 2.7312e-09 | 1.4261e-09 | 1.1159e-10
17496.146 | 3.6124e-08 | 3.2548e-08 | 5.9174e-10 | 2.9756e-08 | 2.8703e-08 | 8.0093e-10 | 2.7091e-09 | 1.4268e-09 | 1.127e-10
17508.313 | 3.5774e-08 | 3.2375e-08 | 5.8278e-10 | 2.9343e-08 | 2.8435e-08 | 8.0084e-10 | 2.705e-09 | 1.4265e-09 | 1.1214e-10
17520.48 | 3.5926e-08 | 3.1902e-08 | 5.8536e-10 | 2.9307e-08 | 2.8678e-08 | 8.0086e-10 | 2.6898e-09 | 1.4179e-09 | 1.1292e-10
17532.646 | 3.6216e-08 | 3.2903e-08 | 5.9243e-10 | 2.921e-08 | 2.8385e-08 | 8.0178e-10 | 2.7329e-09 | 1.4356e-09 | 1.1127e-10
17544.814 | 3.5598e-08 | 3.2323e-08 | 5.8927e-10 | 2.9402e-08 | 2.8845e-08 | 8.0915e-10 | 2.7327e-09 | 1.427e-09 | 1.1203e-10
17556.98 | 3.5683e-08 | 3.2223e-08 | 5.7901e-10 | 2.9203e-08 | 2.8702e-08 | 7.9805e-10 | 2.7082e-09 | 1.4525e-09 | 1.1202e-10
17569.148 | 3.5588e-08 | 3.2167e-08 | 5.942e-10 | 2.9781e-08 | 2.8476e-08 | 8.0531e-10 | 2.7358e-09 | 1.455e-09 | 1.1388e-10
17581.314 | 3.5624e-08 | 3.201e-08 | 5.8697e-10 | 2.9748e-08 | 2.8815e-08 | 8.0676e-10 | 2.735e-09 | 1.4401e-09 | 1.138e-10
17593.482 | 3.567e-08 | 3.1638e-08 | 5.8518e-10 | 2.97e-08 | 2.8595e-08 | 8.062e-10 | 2.7481e-09 | 1.4639e-09 | 1.1414e-10
17605.648 | 3.569e-08 | 3.1768e-08 | 5.9316e-10 | 2.9808e-08 | 2.8823e-08 | 8.0951e-10 | 2.7318e-09 | 1.4508e-09 | 1.1402e-10
17617.816 | 3.6069e-08 | 3.203e-08 | 5.9435e-10 | 2.9846e-08 | 2.8905e-08 | 8.1928e-10 | 2.7583e-09 | 1.4579e-09 | 1.1592e-10
17629.982 | 3.5853e-08 | 3.2125e-08 | 5.9043e-10 | 3.0117e-08 | 2.8612e-08 | 8.0402e-10 | 2.7624e-09 | 1.4597e-09 | 1.1467e-10
17642.15 | 3.633e-08 | 3.21e-08 | 5.8961e-10 | 2.9937e-08 | 2.8733e-08 | 8.0777e-10 | 2.7551e-09 | 1.4486e-09 | 1.1465e-10
17654.316 | 3.587e-08 | 3.224e-08 | 5.9853e-10 | 3.0341e-08 | 2.8759e-08 | 8.1743e-10 | 2.7781e-09 | 1.4761e-09 | 1.1334e-10
17666.484 | 3.6022e-08 | 3.1744e-08 | 5.9505e-10 | 3.0235e-08 | 2.8832e-08 | 8.2209e-10 | 2.7596e-09 | 1.468e-09 | 1.1571e-10
17678.65 | 3.5883e-08 | 3.1717e-08 | 5.9513e-10 | 3.026e-08 | 2.895e-08 | 8.1357e-10 | 2.769e-09 | 1.4792e-09 | 1.1453e-10
17690.818 | 3.5837e-08 | 3.2046e-08 | 5.986e-10 | 3.0229e-08 | 2.9088e-08 | 8.2511e-10 | 2.7991e-09 | 1.4685e-09 | 1.1571e-10
17702.984 | 3.5909e-08 | 3.2389e-08 | 5.9678e-10 | 3.01e-08 | 2.9376e-08 | 8.2041e-10 | 2.7948e-09 | 1.486e-09 | 1.1513e-10
17715.152 | 3.6008e-08 | 3.1937e-08 | 6.054e-10 | 3.0521e-08 | 2.8852e-08 | 8.2533e-10 | 2.7939e-09 | 1.4882e-09 | 1.167e-10
17727.318 | 3.59e-08 | 3.1878e-08 | 5.9656e-10 | 3.0661e-08 | 2.9447e-08 | 8.2659e-10 | 2.805e-09 | 1.4667e-09 | 1.1599e-10
17739.486 | 3.5903e-08 | 3.2172e-08 | 6.0065e-10 | 3.0498e-08 | 2.8941e-08 | 8.2189e-10 | 2.7908e-09 | 1.4911e-09 | 1.1711e-10
17751.652 | 3.6019e-08 | 3.221e-08 | 6.0319e-10 | 3.0494e-08 | 2.9624e-08 | 8.2965e-10 | 2.8236e-09 | 1.4709e-09 | 1.1701e-10
17763.82 | 3.6331e-08 | 3.2221e-08 | 6.0118e-10 | 3.0551e-08 | 2.909e-08 | 8.2838e-10 | 2.83e-09 | 1.4862e-09 | 1.171e-10
17775.986 | 3.6228e-08 | 3.2364e-08 | 6.0559e-10 | 3.0822e-08 | 2.9525e-08 | 8.3652e-10 | 2.8449e-09 | 1.5031e-09 | 1.1839e-10
17788.154 | 3.6033e-08 | 3.2461e-08 | 6.1348e-10 | 3.0542e-08 | 2.9177e-08 | 8.3436e-10 | 2.8283e-09 | 1.5065e-09 | 1.1751e-10
17800.32 | 3.6349e-08 | 3.2077e-08 | 6.0557e-10 | 3.0435e-08 | 2.9359e-08 | 8.2864e-10 | 2.8072e-09 | 1.4969e-09 | 1.1819e-10
17812.488 | 3.6191e-08 | 3.2467e-08 | 6.0895e-10 | 3.0738e-08 | 2.923e-08 | 8.2989e-10 | 2.8023e-09 | 1.4968e-09 | 1.173e-10
17824.654 | 3.6584e-08 | 3.2227e-08 | 6.1014e-10 | 3.0743e-08 | 2.945e-08 | 8.4092e-10 | 2.8143e-09 | 1.4929e-09 | 1.189e-10
17836.822 | 3.6488e-08 | 3.2422e-08 | 6.1112e-10 | 3.0486e-08 | 2.982e-08 | 8.4736e-10 | 2.8418e-09 | 1.4887e-09 | 1.1961e-10
17848.988 | 3.6869e-08 | 3.1918e-08 | 6.1135e-10 | 3.0457e-08 | 2.9396e-08 | 8.4806e-10 | 2.8243e-09 | 1.4916e-09 | 1.1769e-10
17861.156 | 3.6102e-08 | 3.2308e-08 | 6.0639e-10 | 3.0705e-08 | 2.947e-08 | 8.4079e-10 | 2.8645e-09 | 1.4869e-09 | 1.1714e-10
17873.322 | 3.6572e-08 | 3.2076e-08 | 6.1208e-10 | 3.0782e-08 | 2.9473e-08 | 8.4645e-10 | 2.8641e-09 | 1.5128e-09 | 1.196e-10
17885.49 | 3.6433e-08 | 3.2245e-08 | 6.1685e-10 | 3.0798e-08 | 2.9299e-08 | 8.493e-10 | 2.8958e-09 | 1.5113e-09 | 1.1926e-10
17897.656 | 3.6639e-08 | 3.2231e-08 | 6.2048e-10 | 3.1045e-08 | 2.9708e-08 | 8.4398e-10 | 2.851e-09 | 1.5133e-09 | 1.1833e-10
17909.824 | 3.5954e-08 | 3.2265e-08 | 6.1196e-10 | 3.1061e-08 | 2.9736e-08 | 8.4772e-10 | 2.8701e-09 | 1.5121e-09 | 1.1889e-10
17921.99 | 3.6634e-08 | 3.2342e-08 | 6.0849e-10 | 3.1137e-08 | 2.9966e-08 | 8.5581e-10 | 2.8554e-09 | 1.5116e-09 | 1.1932e-10
17934.158 | 3.6413e-08 | 3.2389e-08 | 6.1162e-10 | 3.1054e-08 | 2.9464e-08 | 8.5551e-10 | 2.866e-09 | 1.5087e-09 | 1.1929e-10
17946.324 | 3.6599e-08 | 3.2556e-08 | 6.0783e-10 | 3.1298e-08 | 2.9659e-08 | 8.5462e-10 | 2.8367e-09 | 1.5165e-09 | 1.1938e-10
17958.492 | 3.6772e-08 | 3.2548e-08 | 6.1742e-10 | 3.1074e-08 | 2.9808e-08 | 8.4994e-10 | 2.8628e-09 | 1.5238e-09 | 1.1969e-10
17970.658 | 3.6402e-08 | 3.2611e-08 | 6.1288e-10 | 3.0919e-08 | 2.9709e-08 | 8.4915e-10 | 2.8978e-09 | 1.5279e-09 | 1.1989e-10
17982.826 | 3.6591e-08 | 3.2482e-08 | 6.1171e-10 | 3.0926e-08 | 2.9637e-08 | 8.5823e-10 | 2.8623e-09 | 1.5185e-09 | 1.1943e-10
17994.992 | 3.6652e-08 | 3.235e-08 | 6.1371e-10 | 3.1352e-08 | 2.9594e-08 | 8.5529e-10 | 2.8805e-09 | 1.5444e-09 | 1.2025e-10
18007.16 | 3.6922e-08 | 3.2518e-08 | 6.0958e-10 | 3.1193e-08 | 3.0125e-08 | 8.4359e-10 | 2.8657e-09 | 1.5212e-09 | 1.1845e-10
18019.326 | 3.6883e-08 | 3.2276e-08 | 6.0515e-10 | 3.1125e-08 | 3.0035e-08 | 8.5566e-10 | 2.8714e-09 | 1.5367e-09 | 1.2079e-10
18031.494 | 3.6402e-08 | 3.2405e-08 | 6.2126e-10 | 3.0896e-08 | 2.9844e-08 | 8.5788e-10 | 2.8747e-09 | 1.5158e-09 | 1.2158e-10
18043.66 | 3.7159e-08 | 3.2181e-08 | 6.1811e-10 | 3.1071e-08 | 3.0048e-08 | 8.6501e-10 | 2.8814e-09 | 1.5119e-09 | 1.2139e-10
18055.828 | 3.664e-08 | 3.2687e-08 | 6.0873e-10 | 3.1365e-08 | 2.9746e-08 | 8.581e-10 | 2.8895e-09 | 1.546e-09 | 1.1962e-10
18067.994 | 3.7316e-08 | 3.2694e-08 | 6.1297e-10 | 3.1182e-08 | 2.9818e-08 | 8.5902e-10 | 2.892e-09 | 1.5213e-09 | 1.2137e-10
18080.162 | 3.6685e-08 | 3.2537e-08 | 6.1337e-10 | 3.1065e-08 | 3.0154e-08 | 8.6599e-10 | 2.904e-09 | 1.5209e-09 | 1.2089e-10
18092.328 | 3.6833e-08 | 3.2523e-08 | 6.1635e-10 | 3.1102e-08 | 2.9892e-08 | 8.609e-10 | 2.8698e-09 | 1.5212e-09 | 1.2078e-10
18104.496 | 3.7017e-08 | 3.2424e-08 | 6.1613e-10 | 3.1255e-08 | 3.0237e-08 | 8.6224e-10 | 2.8707e-09 | 1.5249e-09 | 1.2253e-10
18116.662 | 3.7088e-08 | 3.261e-08 | 6.1461e-10 | 3.1187e-08 | 2.9821e-08 | 8.5575e-10 | 2.8796e-09 | 1.5279e-09 | 1.22e-10
18128.83 | 3.6648e-08 | 3.261e-08 | 6.1106e-10 | 3.1183e-08 | 3.0025e-08 | 8.6295e-10 | 2.9054e-09 | 1.527e-09 | 1.2102e-10
18140.996 | 3.7157e-08 | 3.2513e-08 | 6.1448e-10 | 3.0966e-08 | 3.0119e-08 | 8.616e-10 | 2.8916e-09 | 1.5341e-09 | 1.2156e-10
18153.164 | 3.6346e-08 | 3.211e-08 | 6.1583e-10 | 3.1699e-08 | 3.02e-08 | 8.7111e-10 | 2.9199e-09 | 1.5351e-09 | 1.2436e-10
18165.33 | 3.6869e-08 | 3.2223e-08 | 6.1964e-10 | 3.1392e-08 | 2.9985e-08 | 8.6339e-10 | 2.9431e-09 | 1.5388e-09 | 1.2182e-10
18177.498 | 3.67e-08 | 3.2372e-08 | 6.1271e-10 | 3.1349e-08 | 2.9904e-08 | 8.6969e-10 | 2.9092e-09 | 1.5436e-09 | 1.2152e-10
18189.664 | 3.6811e-08 | 3.2147e-08 | 6.1495e-10 | 3.132e-08 | 3.0218e-08 | 8.6943e-10 | 2.9364e-09 | 1.5263e-09 | 1.2319e-10
18201.832 | 3.7321e-08 | 3.238e-08 | 6.2089e-10 | 3.1011e-08 | 3.0155e-08 | 8.6335e-10 | 2.8831e-09 | 1.5409e-09 | 1.218e-10
18213.998 | 3.6735e-08 | 3.1815e-08 | 6.2186e-10 | 3.1141e-08 | 3.0251e-08 | 8.7342e-10 | 2.9029e-09 | 1.5244e-09 | 1.2114e-10
18226.166 | 3.6668e-08 | 3.1904e-08 | 6.2005e-10 | 3.1168e-08 | 3.0227e-08 | 8.5314e-10 | 2.8892e-09 | 1.5297e-09 | 1.2176e-10
18238.332 | 3.6538e-08 | 3.1825e-08 | 6.1564e-10 | 3.1392e-08 | 3.0088e-08 | 8.6262e-10 | 2.9364e-09 | 1.5373e-09 | 1.2317e-10
18250.5 | 3.6489e-08 | 3.2001e-08 | 6.0799e-10 | 3.1317e-08 | 3.0023e-08 | 8.6964e-10 | 2.9234e-09 | 1.5228e-09 | 1.2228e-10
18262.668 | 3.6407e-08 | 3.183e-08 | 6.1802e-10 | 3.1378e-08 | 3e-08 | 8.6657e-10 | 2.8741e-09 | 1.523e-09 | 1.2184e-10
18274.834 | 3.6318e-08 | 3.1319e-08 | 6.1468e-10 | 3.1151e-08 | 2.9926e-08 | 8.5586e-10 | 2.8808e-09 | 1.5466e-09 | 1.2233e-10
18287.002 | 3.5965e-08 | 3.1546e-08 | 6.1479e-10 | 3.1155e-08 | 2.9646e-08 | 8.695e-10 | 2.8607e-09 | 1.5096e-09 | 1.2224e-10
18299.168 | 3.6416e-08 | 3.1717e-08 | 6.2689e-10 | 3.1445e-08 | 3.0221e-08 | 8.6282e-10 | 2.9022e-09 | 1.5401e-09 | 1.2248e-10
18311.336 | 3.6436e-08 | 3.2009e-08 | 6.1602e-10 | 3.116e-08 | 3.0104e-08 | 8.6842e-10 | 2.9151e-09 | 1.545e-09 | 1.2288e-10
18323.502 | 3.6074e-08 | 3.1883e-08 | 6.2348e-10 | 3.1697e-08 | 3.0188e-08 | 8.7611e-10 | 2.8947e-09 | 1.5423e-09 | 1.2333e-10
18335.67 | 3.643e-08 | 3.1588e-08 | 6.2366e-10 | 3.1428e-08 | 2.9976e-08 | 8.6928e-10 | 2.8671e-09 | 1.543e-09 | 1.2277e-10
18347.836 | 3.6451e-08 | 3.1807e-08 | 6.2832e-10 | 3.1763e-08 | 3.0057e-08 | 8.6409e-10 | 2.9056e-09 | 1.5627e-09 | 1.23e-10
18360.004 | 3.6305e-08 | 3.1625e-08 | 6.2414e-10 | 3.1276e-08 | 2.9518e-08 | 8.679e-10 | 2.9547e-09 | 1.5624e-09 | 1.2238e-10
18372.17 | 3.6858e-08 | 3.1991e-08 | 6.2494e-10 | 3.1646e-08 | 3.0134e-08 | 8.7952e-10 | 2.9527e-09 | 1.5505e-09 | 1.2474e-10
18384.338 | 3.5901e-08 | 3.16e-08 | 6.2703e-10 | 3.1724e-08 | 3.0223e-08 | 8.8004e-10 | 2.9028e-09 | 1.5476e-09 | 1.2396e-10
18396.504 | 3.6667e-08 | 3.2075e-08 | 6.26e-10 | 3.154e-08 | 2.9915e-08 | 8.7303e-10 | 2.9598e-09 | 1.5496e-09 | 1.2351e-10
18408.672 | 3.6176e-08 | 3.218e-08 | 6.2805e-10 | 3.1411e-08 | 3.0248e-08 | 8.835e-10 | 2.9087e-09 | 1.5516e-09 | 1.2379e-10
18420.838 | 3.7253e-08 | 3.2315e-08 | 6.2366e-10 | 3.1766e-08 | 3.035e-08 | 8.8428e-10 | 2.9514e-09 | 1.5586e-09 | 1.2377e-10
18433.006 | 3.6119e-08 | 3.1832e-08 | 6.2707e-10 | 3.1903e-08 | 3.0308e-08 | 8.8391e-10 | 2.9468e-09 | 1.5664e-09 | 1.2367e-10
18445.172 | 3.6642e-08 | 3.1464e-08 | 6.2349e-10 | 3.1825e-08 | 3.0162e-08 | 8.8732e-10 | 2.9551e-09 | 1.562e-09 | 1.2289e-10
18457.34 | 3.6583e-08 | 3.1572e-08 | 6.3261e-10 | 3.1934e-08 | 3.0641e-08 | 8.9398e-10 | 2.9525e-09 | 1.5556e-09 | 1.2404e-10
18469.506 | 3.7193e-08 | 3.2071e-08 | 6.4746e-10 | 3.1687e-08 | 3.0329e-08 | 8.8496e-10 | 2.9608e-09 | 1.5767e-09 | 1.2489e-10
18481.674 | 3.6492e-08 | 3.2018e-08 | 6.4138e-10 | 3.2061e-08 | 3.0746e-08 | 8.944e-10 | 2.9886e-09 | 1.5769e-09 | 1.2478e-10
18493.84 | 3.6997e-08 | 3.1997e-08 | 6.3393e-10 | 3.219e-08 | 3.0475e-08 | 8.8419e-10 | 2.9646e-09 | 1.5535e-09 | 1.2462e-10
18506.008 | 3.7037e-08 | 3.1912e-08 | 6.381e-10 | 3.2058e-08 | 3.0242e-08 | 8.7986e-10 | 2.9857e-09 | 1.5673e-09 | 1.2544e-10
18518.174 | 3.6623e-08 | 3.1825e-08 | 6.3735e-10 | 3.1901e-08 | 3.0664e-08 | 8.8443e-10 | 2.9639e-09 | 1.5806e-09 | 1.2544e-10
18530.342 | 3.6837e-08 | 3.2147e-08 | 6.3614e-10 | 3.1983e-08 | 3.0602e-08 | 8.9069e-10 | 2.9615e-09 | 1.5759e-09 | 1.25e-10
18542.508 | 3.7085e-08 | 3.2268e-08 | 6.5028e-10 | 3.1567e-08 | 3.0386e-08 | 8.8364e-10 | 2.9248e-09 | 1.5636e-09 | 1.2584e-10
18554.676 | 3.7149e-08 | 3.2125e-08 | 6.3718e-10 | 3.2209e-08 | 3.0734e-08 | 9.0064e-10 | 2.9687e-09 | 1.5829e-09 | 1.2591e-10
18566.842 | 3.7378e-08 | 3.2176e-08 | 6.4813e-10 | 3.198e-08 | 3.1014e-08 | 9.0378e-10 | 2.9772e-09 | 1.605e-09 | 1.27e-10
18579.01 | 3.6916e-08 | 3.1778e-08 | 6.373e-10 | 3.2173e-08 | 3.0618e-08 | 9.012e-10 | 3.0094e-09 | 1.5943e-09 | 1.2542e-10
18591.176 | 3.6956e-08 | 3.2572e-08 | 6.4345e-10 | 3.2302e-08 | 3.0601e-08 | 8.9427e-10 | 2.9856e-09 | 1.5863e-09 | 1.2643e-10
18603.344 | 3.6556e-08 | 3.1839e-08 | 6.4346e-10 | 3.1961e-08 | 3.0685e-08 | 9.0614e-10 | 2.9643e-09 | 1.5788e-09 | 1.2629e-10
18615.51 | 3.6693e-08 | 3.1772e-08 | 6.3824e-10 | 3.2143e-08 | 3.0433e-08 | 8.8776e-10 | 2.9806e-09 | 1.5924e-09 | 1.2404e-10
18627.678 | 3.6411e-08 | 3.1876e-08 | 6.427e-10 | 3.1987e-08 | 3.0451e-08 | 8.9236e-10 | 2.9825e-09 | 1.5967e-09 | 1.2674e-10
18639.844 | 3.6745e-08 | 3.1895e-08 | 6.3673e-10 | 3.2043e-08 | 3.0635e-08 | 8.9759e-10 | 2.9849e-09 | 1.5958e-09 | 1.2653e-10
18652.012 | 3.6632e-08 | 3.1658e-08 | 6.4476e-10 | 3.2564e-08 | 3.0733e-08 | 8.9742e-10 | 3.0049e-09 | 1.5772e-09 | 1.2755e-10
18664.178 | 3.6428e-08 | 3.1801e-08 | 6.4682e-10 | 3.2468e-08 | 3.0514e-08 | 8.9938e-10 | 3.0143e-09 | 1.5941e-09 | 1.2868e-10
18676.346 | 3.6436e-08 | 3.1663e-08 | 6.5182e-10 | 3.2489e-08 | 3.0827e-08 | 9.0988e-10 | 3.0229e-09 | 1.5845e-09 | 1.2721e-10
18688.512 | 3.6577e-08 | 3.1718e-08 | 6.5031e-10 | 3.2508e-08 | 3.0796e-08 | 9.0204e-10 | 3.0239e-09 | 1.5888e-09 | 1.2706e-10
18700.68 | 3.697e-08 | 3.1642e-08 | 6.4326e-10 | 3.2078e-08 | 3.0531e-08 | 9.0125e-10 | 2.9971e-09 | 1.5963e-09 | 1.275e-10
18712.846 | 3.6209e-08 | 3.1791e-08 | 6.4166e-10 | 3.258e-08 | 3.0705e-08 | 9.0447e-10 | 3.0187e-09 | 1.5876e-09 | 1.2677e-10
18725.014 | 3.6192e-08 | 3.1936e-08 | 6.4192e-10 | 3.2526e-08 | 3.0577e-08 | 9.0476e-10 | 2.9901e-09 | 1.594e-09 | 1.2667e-10
18737.18 | 3.5955e-08 | 3.1771e-08 | 6.4852e-10 | 3.206e-08 | 3.0457e-08 | 9.0662e-10 | 2.9981e-09 | 1.6084e-09 | 1.2722e-10
18749.348 | 3.6132e-08 | 3.149e-08 | 6.3519e-10 | 3.2336e-08 | 3.0544e-08 | 8.9862e-10 | 3.006e-09 | 1.5861e-09 | 1.2659e-10
18761.514 | 3.6321e-08 | 3.1511e-08 | 6.5489e-10 | 3.2444e-08 | 3.0647e-08 | 8.9904e-10 | 3.037e-09 | 1.6012e-09 | 1.2819e-10
18773.682 | 3.5986e-08 | 3.1729e-08 | 6.4507e-10 | 3.2514e-08 | 3.0278e-08 | 9.0357e-10 | 3.0169e-09 | 1.6037e-09 | 1.2651e-10
18785.848 | 3.6016e-08 | 3.1243e-08 | 6.5503e-10 | 3.263e-08 | 3.066e-08 | 9.0925e-10 | 3.0058e-09 | 1.6022e-09 | 1.2665e-10
18798.016 | 3.6147e-08 | 3.1182e-08 | 6.4731e-10 | 3.2869e-08 | 3.0628e-08 | 9.1635e-10 | 2.9893e-09 | 1.5971e-09 | 1.2688e-10
18810.182 | 3.5763e-08 | 3.1342e-08 | 6.5118e-10 | 3.2333e-08 | 3.0517e-08 | 9.1013e-10 | 3.0268e-09 | 1.5888e-09 | 1.2538e-10
18822.35 | 3.586e-08 | 3.1448e-08 | 6.4498e-10 | 3.2553e-08 | 3.0672e-08 | 9.1379e-10 | 3.0448e-09 | 1.6121e-09 | 1.2789e-10
18834.516 | 3.5801e-08 | 3.0902e-08 | 6.5425e-10 | 3.2889e-08 | 3.048e-08 | 9.1389e-10 | 3.0231e-09 | 1.5978e-09 | 1.2866e-10
18846.684 | 3.6192e-08 | 3.1403e-08 | 6.4081e-10 | 3.2602e-08 | 3.0472e-08 | 9.1585e-10 | 3.0181e-09 | 1.604e-09 | 1.2943e-10
18858.85 | 3.5887e-08 | 3.183e-08 | 6.4915e-10 | 3.2465e-08 | 3.0425e-08 | 9.0626e-10 | 3.0111e-09 | 1.5989e-09 | 1.2771e-10
18871.018 | 3.586e-08 | 3.1254e-08 | 6.4929e-10 | 3.2308e-08 | 3.0453e-08 | 9.0798e-10 | 3.0128e-09 | 1.6262e-09 | 1.2593e-10
18883.184 | 3.5357e-08 | 3.1229e-08 | 6.4882e-10 | 3.2817e-08 | 3.0494e-08 | 9.1685e-10 | 3.016e-09 | 1.6239e-09 | 1.2688e-10
18895.352 | 3.5926e-08 | 3.1265e-08 | 6.5325e-10 | 3.2359e-08 | 3.0652e-08 | 9.1942e-10 | 3.033e-09 | 1.5976e-09 | 1.2757e-10
18907.518 | 3.5801e-08 | 3.1289e-08 | 6.4439e-10 | 3.2314e-08 | 3.0484e-08 | 9.186e-10 | 3.0455e-09 | 1.6208e-09 | 1.2882e-10
18919.686 | 3.6183e-08 | 3.1415e-08 | 6.5613e-10 | 3.2625e-08 | 3.0503e-08 | 9.2449e-10 | 3.0455e-09 | 1.6099e-09 | 1.2846e-10
18931.852 | 3.5474e-08 | 3.1707e-08 | 6.5374e-10 | 3.2761e-08 | 3.0719e-08 | 9.256e-10 | 3.0337e-09 | 1.6237e-09 | 1.2857e-10
18944.02 | 3.5661e-08 | 3.1296e-08 | 6.512e-10 | 3.2793e-08 | 3.0625e-08 | 9.1219e-10 | 3.0412e-09 | 1.6153e-09 | 1.2973e-10
18956.186 | 3.5461e-08 | 3.1591e-08 | 6.6254e-10 | 3.2911e-08 | 3.1104e-08 | 9.2578e-10 | 3.0737e-09 | 1.6314e-09 | 1.2924e-10
18968.354 | 3.5301e-08 | 3.1563e-08 | 6.5498e-10 | 3.238e-08 | 3.0944e-08 | 9.3742e-10 | 3.058e-09 | 1.6283e-09 | 1.2972e-10
18980.52 | 3.5495e-08 | 3.1569e-08 | 6.5436e-10 | 3.322e-08 | 3.0674e-08 | 9.4637e-10 | 3.0327e-09 | 1.6249e-09 | 1.2895e-10
18992.688 | 3.5574e-08 | 3.1376e-08 | 6.6427e-10 | 3.2638e-08 | 3.0849e-08 | 9.2985e-10 | 3.054e-09 | 1.6158e-09 | 1.3023e-10
19004.854 | 3.5408e-08 | 3.1334e-08 | 6.5568e-10 | 3.2722e-08 | 3.0975e-08 | 9.2967e-10 | 3.0632e-09 | 1.6312e-09 | 1.304e-10
19017.021 | 3.5611e-08 | 3.1469e-08 | 6.6297e-10 | 3.2796e-08 | 3.0656e-08 | 9.2781e-10 | 3.0672e-09 | 1.6351e-09 | 1.2926e-10
19029.188 | 3.6019e-08 | 3.1498e-08 | 6.6283e-10 | 3.285e-08 | 3.073e-08 | 9.2796e-10 | 3.0218e-09 | 1.6204e-09 | 1.2939e-10
19041.355 | 3.5527e-08 | 3.0955e-08 | 6.6013e-10 | 3.225e-08 | 3.0641e-08 | 9.2858e-10 | 3.0611e-09 | 1.6321e-09 | 1.2953e-10
19053.521 | 3.5739e-08 | 3.1266e-08 | 6.5786e-10 | 3.2498e-08 | 3.0665e-08 | 9.4212e-10 | 3.0303e-09 | 1.6108e-09 | 1.2882e-10
19065.689 | 3.5725e-08 | 3.103e-08 | 6.577e-10 | 3.2658e-08 | 3.0471e-08 | 9.3121e-10 | 3.063e-09 | 1.6209e-09 | 1.2887e-10
19077.855 | 3.5172e-08 | 3.095e-08 | 6.5493e-10 | 3.2461e-08 | 3.0235e-08 | 9.1763e-10 | 3.0501e-09 | 1.6136e-09 | 1.2883e-10
19090.023 | 3.5085e-08 | 3.1006e-08 | 6.5675e-10 | 3.2459e-08 | 3.0543e-08 | 9.1993e-10 | 3.0131e-09 | 1.6031e-09 | 1.2748e-10
19102.189 | 3.4755e-08 | 3.1107e-08 | 6.5279e-10 | 3.2473e-08 | 3.0648e-08 | 9.1882e-10 | 3.0031e-09 | 1.6061e-09 | 1.2816e-10
19114.357 | 3.4875e-08 | 3.0696e-08 | 6.4802e-10 | 3.2966e-08 | 3.0481e-08 | 9.328e-10 | 3.0471e-09 | 1.5951e-09 | 1.2908e-10
19126.523 | 3.4806e-08 | 3.0787e-08 | 6.6601e-10 | 3.2688e-08 | 3.0501e-08 | 9.3558e-10 | 3.043e-09 | 1.603e-09 | 1.2747e-10
19138.691 | 3.4571e-08 | 3.1137e-08 | 6.5012e-10 | 3.2569e-08 | 3.0327e-08 | 9.2621e-10 | 3.0426e-09 | 1.6109e-09 | 1.2844e-10
19150.857 | 3.4641e-08 | 3.117e-08 | 6.6025e-10 | 3.2528e-08 | 3.0663e-08 | 9.3119e-10 | 3.0481e-09 | 1.6165e-09 | 1.2763e-10
19163.025 | 3.5061e-08 | 3.123e-08 | 6.5744e-10 | 3.2475e-08 | 3.0513e-08 | 9.4377e-10 | 3.0196e-09 | 1.5991e-09 | 1.2845e-10
19175.191 | 3.5092e-08 | 3.1021e-08 | 6.5148e-10 | 3.2348e-08 | 3.0221e-08 | 9.2918e-10 | 3.0321e-09 | 1.6254e-09 | 1.2814e-10
19187.359 | 3.4829e-08 | 3.1226e-08 | 6.6177e-10 | 3.2382e-08 | 3.0419e-08 | 9.3168e-10 | 3.0422e-09 | 1.6065e-09 | 1.2821e-10
19199.525 | 3.565e-08 | 3.0929e-08 | 6.5403e-10 | 3.2519e-08 | 3.0426e-08 | 9.2958e-10 | 3.0688e-09 | 1.6227e-09 | 1.2841e-10
19211.693 | 3.4532e-08 | 3.1039e-08 | 6.5608e-10 | 3.2596e-08 | 3.0858e-08 | 9.2774e-10 | 3.0515e-09 | 1.613e-09 | 1.2921e-10
19223.859 | 3.4692e-08 | 3.1093e-08 | 6.5709e-10 | 3.2577e-08 | 3.0562e-08 | 9.3099e-10 | 3.0063e-09 | 1.6122e-09 | 1.285e-10
19236.027 | 3.4495e-08 | 3.1204e-08 | 6.6158e-10 | 3.2954e-08 | 3.0631e-08 | 9.388e-10 | 3.0597e-09 | 1.6159e-09 | 1.2984e-10
19248.193 | 3.5143e-08 | 3.1379e-08 | 6.5354e-10 | 3.2911e-08 | 3.0751e-08 | 9.3301e-10 | 3.0629e-09 | 1.6325e-09 | 1.3041e-10
19260.361 | 3.4485e-08 | 3.1132e-08 | 6.5968e-10 | 3.3085e-08 | 3.0635e-08 | 9.4394e-10 | 3.0679e-09 | 1.6226e-09 | 1.2924e-10
19272.527 | 3.4473e-08 | 3.071e-08 | 6.6186e-10 | 3.2931e-08 | 3.0548e-08 | 9.3349e-10 | 3.0445e-09 | 1.6179e-09 | 1.3e-10
19284.695 | 3.4329e-08 | 3.1164e-08 | 6.5812e-10 | 3.2792e-08 | 3.0669e-08 | 9.4363e-10 | 3.0668e-09 | 1.623e-09 | 1.3032e-10
19296.861 | 3.4107e-08 | 3.0688e-08 | 6.6316e-10 | 3.2421e-08 | 3.0703e-08 | 9.3537e-10 | 3.0579e-09 | 1.6255e-09 | 1.2932e-10
19309.029 | 3.4257e-08 | 3.0852e-08 | 6.6321e-10 | 3.2846e-08 | 3.0701e-08 | 9.4158e-10 | 3.043e-09 | 1.5963e-09 | 1.2983e-10
19321.195 | 3.3986e-08 | 3.0849e-08 | 6.5906e-10 | 3.2526e-08 | 3.0438e-08 | 9.4356e-10 | 3.0696e-09 | 1.62e-09 | 1.3011e-10
19333.363 | 3.4089e-08 | 3.072e-08 | 6.563e-10 | 3.2629e-08 | 3.0446e-08 | 9.4204e-10 | 3.042e-09 | 1.6042e-09 | 1.2872e-10
19345.529 | 3.4312e-08 | 3.1354e-08 | 6.6527e-10 | 3.2892e-08 | 3.0459e-08 | 9.448e-10 | 3.05e-09 | 1.6221e-09 | 1.303e-10
19357.697 | 3.382e-08 | 3.079e-08 | 6.6035e-10 | 3.2639e-08 | 3.067e-08 | 9.4684e-10 | 3.0443e-09 | 1.6233e-09 | 1.2961e-10
19369.863 | 3.4422e-08 | 3.0952e-08 | 6.6011e-10 | 3.2986e-08 | 3.0499e-08 | 9.4083e-10 | 3.0952e-09 | 1.6486e-09 | 1.3061e-10
19382.031 | 3.4137e-08 | 3.079e-08 | 6.6494e-10 | 3.3103e-08 | 3.0715e-08 | 9.5846e-10 | 3.0924e-09 | 1.6414e-09 | 1.2934e-10
19394.197 | 3.4055e-08 | 3.0858e-08 | 6.6373e-10 | 3.2752e-08 | 3.0913e-08 | 9.4459e-10 | 3.0918e-09 | 1.6456e-09 | 1.3124e-10
19406.365 | 3.4549e-08 | 3.0794e-08 | 6.6221e-10 | 3.3271e-08 | 3.0684e-08 | 9.5723e-10 | 3.0758e-09 | 1.634e-09 | 1.3052e-10
19418.531 | 3.4332e-08 | 3.0882e-08 | 6.6115e-10 | 3.3052e-08 | 3.0725e-08 | 9.539e-10 | 3.0647e-09 | 1.6214e-09 | 1.3057e-10
19430.699 | 3.3981e-08 | 3.071e-08 | 6.6695e-10 | 3.3302e-08 | 3.0708e-08 | 9.547e-10 | 3.0898e-09 | 1.6371e-09 | 1.3029e-10
19442.865 | 3.416e-08 | 3.0775e-08 | 6.6216e-10 | 3.3079e-08 | 3.0982e-08 | 9.4561e-10 | 3.103e-09 | 1.6254e-09 | 1.3129e-10
19455.033 | 3.3969e-08 | 3.0661e-08 | 6.7046e-10 | 3.3144e-08 | 3.0973e-08 | 9.5509e-10 | 3.0965e-09 | 1.6584e-09 | 1.3027e-10
19467.199 | 3.4197e-08 | 3.1009e-08 | 6.6722e-10 | 3.3553e-08 | 3.1417e-08 | 9.5773e-10 | 3.1044e-09 | 1.6709e-09 | 1.3298e-10
19479.367 | 3.4273e-08 | 3.0943e-08 | 6.6994e-10 | 3.3334e-08 | 3.1153e-08 | 9.7901e-10 | 3.1164e-09 | 1.6614e-09 | 1.3089e-10
19491.533 | 3.4403e-08 | 3.1225e-08 | 6.7658e-10 | 3.3597e-08 | 3.131e-08 | 9.6741e-10 | 3.1395e-09 | 1.6697e-09 | 1.3337e-10
19503.701 | 3.4333e-08 | 3.0791e-08 | 6.7428e-10 | 3.3486e-08 | 3.1297e-08 | 9.6123e-10 | 3.1459e-09 | 1.6828e-09 | 1.3239e-10
19515.867 | 3.4493e-08 | 3.093e-08 | 6.7682e-10 | 3.37e-08 | 3.0923e-08 | 9.7478e-10 | 3.1513e-09 | 1.6503e-09 | 1.3377e-10
19528.035 | 3.4657e-08 | 3.1349e-08 | 6.7839e-10 | 3.3825e-08 | 3.1236e-08 | 9.7048e-10 | 3.1434e-09 | 1.6459e-09 | 1.3203e-10
19540.201 | 3.444e-08 | 3.1028e-08 | 6.7829e-10 | 3.3886e-08 | 3.1253e-08 | 9.7826e-10 | 3.1048e-09 | 1.6706e-09 | 1.3397e-10
19552.369 | 3.4191e-08 | 3.0896e-08 | 6.7847e-10 | 3.3436e-08 | 3.1219e-08 | 9.7337e-10 | 3.1235e-09 | 1.6748e-09 | 1.3346e-10
19564.535 | 3.4386e-08 | 3.1105e-08 | 6.7388e-10 | 3.3695e-08 | 3.1157e-08 | 9.696e-10 | 3.1451e-09 | 1.6637e-09 | 1.3315e-10
19576.703 | 3.4808e-08 | 3.1238e-08 | 6.7801e-10 | 3.3436e-08 | 3.1129e-08 | 9.8331e-10 | 3.1801e-09 | 1.6616e-09 | 1.3281e-10
19588.869 | 3.4641e-08 | 3.0805e-08 | 6.769e-10 | 3.3772e-08 | 3.1567e-08 | 9.725e-10 | 3.1364e-09 | 1.6708e-09 | 1.3299e-10
19601.037 | 3.4244e-08 | 3.1349e-08 | 6.8054e-10 | 3.377e-08 | 3.1368e-08 | 9.7901e-10 | 3.1688e-09 | 1.6892e-09 | 1.3494e-10
19613.203 | 3.5002e-08 | 3.1356e-08 | 6.9063e-10 | 3.3817e-08 | 3.1674e-08 | 9.8512e-10 | 3.1774e-09 | 1.6788e-09 | 1.3519e-10
19625.371 | 3.4834e-08 | 3.1628e-08 | 6.9033e-10 | 3.4255e-08 | 3.1397e-08 | 9.7745e-10 | 3.1585e-09 | 1.6793e-09 | 1.3391e-10
19637.537 | 3.4675e-08 | 3.1338e-08 | 6.8643e-10 | 3.3626e-08 | 3.108e-08 | 9.7022e-10 | 3.1257e-09 | 1.6494e-09 | 1.3322e-10
19649.705 | 3.4786e-08 | 3.0646e-08 | 6.7676e-10 | 3.3895e-08 | 3.0727e-08 | 9.65e-10 | 3.1423e-09 | 1.6658e-09 | 1.3126e-10
19661.871 | 3.4465e-08 | 3.1049e-08 | 6.8451e-10 | 3.3937e-08 | 3.081e-08 | 9.7896e-10 | 3.1358e-09 | 1.6753e-09 | 1.3264e-10
19674.039 | 3.4278e-08 | 3.0872e-08 | 6.7895e-10 | 3.354e-08 | 3.0777e-08 | 9.6117e-10 | 3.1041e-09 | 1.6608e-09 | 1.3291e-10
19686.205 | 3.4297e-08 | 3.1233e-08 | 6.7554e-10 | 3.3805e-08 | 3.1092e-08 | 9.6385e-10 | 3.1283e-09 | 1.6703e-09 | 1.3229e-10
19698.373 | 3.4641e-08 | 3.1343e-08 | 6.7676e-10 | 3.345e-08 | 3.0968e-08 | 9.7419e-10 | 3.1406e-09 | 1.6268e-09 | 1.3201e-10
19710.539 | 3.4081e-08 | 3.1158e-08 | 6.7168e-10 | 3.3709e-08 | 3.1125e-08 | 9.6236e-10 | 3.0852e-09 | 1.6549e-09 | 1.3148e-10
19722.707 | 3.4132e-08 | 3.0957e-08 | 6.7591e-10 | 3.365e-08 | 3.0768e-08 | 9.775e-10 | 3.0674e-09 | 1.6394e-09 | 1.3135e-10
19734.873 | 3.3852e-08 | 3.1149e-08 | 6.7526e-10 | 3.3363e-08 | 3.0873e-08 | 9.6866e-10 | 3.1021e-09 | 1.6459e-09 | 1.3145e-10
19747.041 | 3.4237e-08 | 3.1234e-08 | 6.6818e-10 | 3.3734e-08 | 3.0988e-08 | 9.6257e-10 | 3.0885e-09 | 1.6544e-09 | 1.3111e-10
19759.207 | 3.4583e-08 | 3.1752e-08 | 6.709e-10 | 3.3585e-08 | 3.0951e-08 | 9.7275e-10 | 3.0933e-09 | 1.666e-09 | 1.3111e-10
19771.375 | 3.4227e-08 | 3.1561e-08 | 6.7506e-10 | 3.3934e-08 | 3.096e-08 | 9.7739e-10 | 3.1364e-09 | 1.6688e-09 | 1.3097e-10
19783.543 | 3.457e-08 | 3.1135e-08 | 6.7063e-10 | 3.3512e-08 | 3.101e-08 | 9.6851e-10 | 3.1112e-09 | 1.6402e-09 | 1.3197e-10
19795.709 | 3.4025e-08 | 3.1237e-08 | 6.7487e-10 | 3.3591e-08 | 3.1325e-08 | 9.7815e-10 | 3.1137e-09 | 1.6706e-09 | 1.3101e-10
19807.877 | 3.3761e-08 | 3.1293e-08 | 6.7437e-10 | 3.3632e-08 | 3.1074e-08 | 9.8002e-10 | 3.0809e-09 | 1.6594e-09 | 1.3124e-10
19820.043 | 3.3941e-08 | 3.1341e-08 | 6.6949e-10 | 3.3637e-08 | 3.1059e-08 | 9.7326e-10 | 3.1089e-09 | 1.66e-09 | 1.3088e-10
19832.211 | 3.3914e-08 | 3.1395e-08 | 6.7431e-10 | 3.3722e-08 | 3.1174e-08 | 9.8024e-10 | 3.0853e-09 | 1.6715e-09 | 1.3126e-10
19844.377 | 3.3976e-08 | 3.1826e-08 | 6.7512e-10 | 3.423e-08 | 3.1103e-08 | 9.7461e-10 | 3.1335e-09 | 1.6723e-09 | 1.3243e-10
19856.545 | 3.4109e-08 | 3.1663e-08 | 6.7845e-10 | 3.3518e-08 | 3.137e-08 | 9.8446e-10 | 3.1485e-09 | 1.6765e-09 | 1.3153e-10
19868.711 | 3.4417e-08 | 3.1546e-08 | 6.7747e-10 | 3.4043e-08 | 3.1213e-08 | 9.7926e-10 | 3.1388e-09 | 1.6674e-09 | 1.3264e-10
19880.879 | 3.4346e-08 | 3.1947e-08 | 6.8396e-10 | 3.4037e-08 | 3.1336e-08 | 9.9645e-10 | 3.1766e-09 | 1.6733e-09 | 1.3294e-10
19893.045 | 3.4515e-08 | 3.1629e-08 | 6.749e-10 | 3.388e-08 | 3.1578e-08 | 9.8578e-10 | 3.1451e-09 | 1.6757e-09 | 1.3088e-10
19905.213 | 3.4268e-08 | 3.1698e-08 | 6.7758e-10 | 3.363e-08 | 3.1559e-08 | 9.9473e-10 | 3.1312e-09 | 1.6876e-09 | 1.3225e-10
19917.379 | 3.429e-08 | 3.153e-08 | 6.7645e-10 | 3.3825e-08 | 3.1517e-08 | 9.8932e-10 | 3.1253e-09 | 1.6909e-09 | 1.3219e-10
19929.547 | 3.4074e-08 | 3.1195e-08 | 6.7711e-10 | 3.3944e-08 | 3.1445e-08 | 9.8127e-10 | 3.1549e-09 | 1.6711e-09 | 1.3213e-10
19941.713 | 3.3669e-08 | 3.1538e-08 | 6.6924e-10 | 3.4166e-08 | 3.1574e-08 | 9.8603e-10 | 3.145e-09 | 1.6862e-09 | 1.332e-10
19953.881 | 3.395e-08 | 3.1601e-08 | 6.774e-10 | 3.3799e-08 | 3.1475e-08 | 9.8594e-10 | 3.1469e-09 | 1.6787e-09 | 1.3207e-10
19966.047 | 3.3909e-08 | 3.1344e-08 | 6.8244e-10 | 3.4511e-08 | 3.1563e-08 | 9.91e-10 | 3.1627e-09 | 1.6811e-09 | 1.3351e-10
19978.215 | 3.3954e-08 | 3.1419e-08 | 6.8207e-10 | 3.4535e-08 | 3.1788e-08 | 9.989e-10 | 3.1812e-09 | 1.6806e-09 | 1.3423e-10
19990.381 | 3.4138e-08 | 3.0768e-08 | 6.7771e-10 | 3.4217e-08 | 3.1434e-08 | 1.0002e-09 | 3.1814e-09 | 1.6702e-09 | 1.3282e-10
20002.549 | 3.4145e-08 | 3.1497e-08 | 6.8801e-10 | 3.4474e-08 | 3.1621e-08 | 9.9778e-10 | 3.1807e-09 | 1.697e-09 | 1.3368e-10
20014.715 | 3.3929e-08 | 3.1526e-08 | 6.8788e-10 | 3.4505e-08 | 3.1487e-08 | 9.9907e-10 | 3.1809e-09 | 1.6951e-09 | 1.3513e-10
20026.883 | 3.4024e-08 | 3.151e-08 | 6.846e-10 | 3.4435e-08 | 3.1828e-08 | 1.0068e-09 | 3.1856e-09 | 1.6781e-09 | 1.3405e-10
20039.049 | 3.4144e-08 | 3.1739e-08 | 6.836e-10 | 3.4171e-08 | 3.1612e-08 | 1.0097e-09 | 3.179e-09 | 1.6779e-09 | 1.3538e-10
20051.217 | 3.3966e-08 | 3.1716e-08 | 6.8712e-10 | 3.4619e-08 | 3.1495e-08 | 9.986e-10 | 3.1716e-09 | 1.7047e-09 | 1.3489e-10
20063.383 | 3.4003e-08 | 3.1874e-08 | 6.8565e-10 | 3.4438e-08 | 3.1487e-08 | 1.0059e-09 | 3.1961e-09 | 1.6849e-09 | 1.3542e-10
20075.551 | 3.4339e-08 | 3.1658e-08 | 6.8848e-10 | 3.4293e-08 | 3.1715e-08 | 1.0032e-09 | 3.2111e-09 | 1.7039e-09 | 1.3264e-10
20087.717 | 3.4174e-08 | 3.1404e-08 | 6.956e-10 | 3.4777e-08 | 3.2089e-08 | 1.0188e-09 | 3.1883e-09 | 1.7031e-09 | 1.3543e-10
20099.885 | 3.3951e-08 | 3.1405e-08 | 6.8839e-10 | 3.4508e-08 | 3.1744e-08 | 1.0051e-09 | 3.1546e-09 | 1.7025e-09 | 1.3318e-10
20112.051 | 3.3963e-08 | 3.162e-08 | 6.844e-10 | 3.4385e-08 | 3.1852e-08 | 1.0038e-09 | 3.2283e-09 | 1.7193e-09 | 1.3579e-10
20124.219 | 3.3908e-08 | 3.1836e-08 | 6.921e-10 | 3.4736e-08 | 3.156e-08 | 1.0095e-09 | 3.1908e-09 | 1.7014e-09 | 1.3464e-10
20136.385 | 3.4083e-08 | 3.1839e-08 | 6.9137e-10 | 3.5247e-08 | 3.1858e-08 | 1.0182e-09 | 3.2203e-09 | 1.7088e-09 | 1.3706e-10
20148.553 | 3.3803e-08 | 3.1639e-08 | 6.8324e-10 | 3.5095e-08 | 3.1982e-08 | 9.9861e-10 | 3.2296e-09 | 1.6876e-09 | 1.3364e-10
20160.719 | 3.3851e-08 | 3.1393e-08 | 6.8347e-10 | 3.4296e-08 | 3.1617e-08 | 1.0151e-09 | 3.2324e-09 | 1.7157e-09 | 1.3542e-10
20172.887 | 3.426e-08 | 3.1391e-08 | 6.9466e-10 | 3.4687e-08 | 3.1849e-08 | 1.0176e-09 | 3.188e-09 | 1.6883e-09 | 1.3387e-10
20185.053 | 3.3724e-08 | 3.1315e-08 | 6.7799e-10 | 3.4632e-08 | 3.1602e-08 | 1.017e-09 | 3.1823e-09 | 1.6863e-09 | 1.3491e-10
20197.221 | 3.421e-08 | 3.1702e-08 | 6.91e-10 | 3.4956e-08 | 3.203e-08 | 1.0094e-09 | 3.203e-09 | 1.7131e-09 | 1.3743e-10
20209.387 | 3.4561e-08 | 3.1512e-08 | 6.7797e-10 | 3.4986e-08 | 3.1871e-08 | 1.0137e-09 | 3.2899e-09 | 1.7084e-09 | 1.3381e-10
20221.555 | 3.4564e-08 | 3.1565e-08 | 6.9151e-10 | 3.514e-08 | 3.2049e-08 | 1.0088e-09 | 3.2316e-09 | 1.7284e-09 | 1.3603e-10
20233.721 | 3.3677e-08 | 3.1128e-08 | 6.8657e-10 | 3.4961e-08 | 3.2057e-08 | 1.0233e-09 | 3.2248e-09 | 1.7085e-09 | 1.3512e-10
20245.889 | 3.3699e-08 | 3.1368e-08 | 6.7915e-10 | 3.4525e-08 | 3.1363e-08 | 1.0112e-09 | 3.2137e-09 | 1.6964e-09 | 1.3536e-10
20258.055 | 3.3798e-08 | 3.1273e-08 | 6.7589e-10 | 3.4747e-08 | 3.1632e-08 | 1.0033e-09 | 3.1687e-09 | 1.684e-09 | 1.3379e-10
20270.223 | 3.3384e-08 | 3.0936e-08 | 6.7119e-10 | 3.4428e-08 | 3.1443e-08 | 1.0041e-09 | 3.1732e-09 | 1.6804e-09 | 1.3293e-10
20282.389 | 3.3674e-08 | 3.1027e-08 | 6.7786e-10 | 3.4607e-08 | 3.1337e-08 | 1.0115e-09 | 3.1912e-09 | 1.6954e-09 | 1.3387e-10
20294.557 | 3.3471e-08 | 3.0997e-08 | 6.847e-10 | 3.422e-08 | 3.1786e-08 | 1.004e-09 | 3.1686e-09 | 1.6899e-09 | 1.3215e-10
20306.723 | 3.4024e-08 | 3.1071e-08 | 6.8463e-10 | 3.4561e-08 | 3.1484e-08 | 1.007e-09 | 3.2118e-09 | 1.6842e-09 | 1.3424e-10
20318.891 | 3.3728e-08 | 3.1302e-08 | 6.7854e-10 | 3.4518e-08 | 3.1636e-08 | 1.0023e-09 | 3.1895e-09 | 1.693e-09 | 1.3442e-10
20331.057 | 3.3707e-08 | 3.1252e-08 | 6.7945e-10 | 3.431e-08 | 3.1532e-08 | 1.006e-09 | 3.1569e-09 | 1.6718e-09 | 1.3237e-10
20343.225 | 3.3253e-08 | 3.0937e-08 | 6.6941e-10 | 3.4314e-08 | 3.126e-08 | 1.0014e-09 | 3.1655e-09 | 1.6911e-09 | 1.332e-10
20355.391 | 3.3192e-08 | 3.1129e-08 | 6.8338e-10 | 3.4467e-08 | 3.147e-08 | 1.015e-09 | 3.1688e-09 | 1.6776e-09 | 1.3358e-10
20367.559 | 3.34e-08 | 3.0782e-08 | 6.8194e-10 | 3.4504e-08 | 3.1398e-08 | 1.0153e-09 | 3.1943e-09 | 1.6674e-09 | 1.3448e-10
20379.725 | 3.3746e-08 | 3.1064e-08 | 6.7856e-10 | 3.4549e-08 | 3.115e-08 | 1.008e-09 | 3.1893e-09 | 1.7025e-09 | 1.3211e-10
20391.893 | 3.2961e-08 | 3.1003e-08 | 6.8877e-10 | 3.5301e-08 | 3.1807e-08 | 1.0237e-09 | 3.2026e-09 | 1.6953e-09 | 1.3481e-10
20404.059 | 3.3475e-08 | 3.1455e-08 | 6.8481e-10 | 3.4588e-08 | 3.1628e-08 | 1.0114e-09 | 3.189e-09 | 1.6869e-09 | 1.3361e-10
20416.227 | 3.3162e-08 | 3.1216e-08 | 6.7696e-10 | 3.5003e-08 | 3.1428e-08 | 1.0187e-09 | 3.1906e-09 | 1.7174e-09 | 1.3282e-10
20428.393 | 3.2651e-08 | 3.1288e-08 | 6.8467e-10 | 3.4932e-08 | 3.1624e-08 | 1.0119e-09 | 3.2078e-09 | 1.7068e-09 | 1.3206e-10
20440.561 | 3.332e-08 | 3.0987e-08 | 6.8705e-10 | 3.4454e-08 | 3.1649e-08 | 1.0159e-09 | 3.19e-09 | 1.7118e-09 | 1.3366e-10
20452.727 | 3.3281e-08 | 3.0909e-08 | 6.8399e-10 | 3.4665e-08 | 3.1609e-08 | 1.0123e-09 | 3.1692e-09 | 1.7032e-09 | 1.33e-10
20464.895 | 3.3542e-08 | 3.1693e-08 | 6.7474e-10 | 3.4859e-08 | 3.1393e-08 | 1.0157e-09 | 3.2078e-09 | 1.6997e-09 | 1.3379e-10
20477.061 | 3.2948e-08 | 3.123e-08 | 6.7893e-10 | 3.469e-08 | 3.1453e-08 | 1.0197e-09 | 3.1976e-09 | 1.7093e-09 | 1.3408e-10
20489.229 | 3.3366e-08 | 3.1228e-08 | 6.807e-10 | 3.4985e-08 | 3.1642e-08 | 1.0129e-09 | 3.184e-09 | 1.6973e-09 | 1.3312e-10
20501.395 | 3.3249e-08 | 3.1038e-08 | 6.7511e-10 | 3.4957e-08 | 3.1715e-08 | 1.0297e-09 | 3.2259e-09 | 1.6943e-09 | 1.3235e-10
20513.563 | 3.3228e-08 | 3.0845e-08 | 6.7237e-10 | 3.4942e-08 | 3.1884e-08 | 1.0147e-09 | 3.2022e-09 | 1.7071e-09 | 1.3313e-10
20525.729 | 3.3e-08 | 3.1074e-08 | 6.8515e-10 | 3.4884e-08 | 3.1383e-08 | 1.0226e-09 | 3.1879e-09 | 1.6881e-09 | 1.3392e-10
20537.896 | 3.3266e-08 | 3.128e-08 | 6.7983e-10 | 3.4946e-08 | 3.1512e-08 | 1.0201e-09 | 3.1992e-09 | 1.7264e-09 | 1.3418e-10
20550.063 | 3.3125e-08 | 3.1473e-08 | 6.7711e-10 | 3.5174e-08 | 3.1599e-08 | 1.0354e-09 | 3.2107e-09 | 1.7219e-09 | 1.3251e-10
20562.23 | 3.3853e-08 | 3.1623e-08 | 6.8605e-10 | 3.5387e-08 | 3.1629e-08 | 1.0314e-09 | 3.2525e-09 | 1.7312e-09 | 1.3293e-10
20574.396 | 3.3285e-08 | 3.1791e-08 | 6.8614e-10 | 3.5511e-08 | 3.1674e-08 | 1.0312e-09 | 3.2297e-09 | 1.7232e-09 | 1.3406e-10
20586.564 | 3.3756e-08 | 3.1735e-08 | 6.8439e-10 | 3.5252e-08 | 3.1941e-08 | 1.0294e-09 | 3.2433e-09 | 1.7303e-09 | 1.3308e-10
20598.73 | 3.4228e-08 | 3.1914e-08 | 6.8364e-10 | 3.6068e-08 | 3.2369e-08 | 1.0396e-09 | 3.2807e-09 | 1.7369e-09 | 1.3508e-10
20610.898 | 3.4086e-08 | 3.2124e-08 | 6.9728e-10 | 3.5709e-08 | 3.2029e-08 | 1.0292e-09 | 3.263e-09 | 1.7305e-09 | 1.3686e-10
20623.064 | 3.398e-08 | 3.2219e-08 | 6.8975e-10 | 3.5314e-08 | 3.2297e-08 | 1.0337e-09 | 3.272e-09 | 1.7418e-09 | 1.3461e-10
20635.232 | 3.4026e-08 | 3.1845e-08 | 6.9962e-10 | 3.5946e-08 | 3.2194e-08 | 1.0365e-09 | 3.2981e-09 | 1.7414e-09 | 1.3426e-10
20647.398 | 3.3583e-08 | 3.1979e-08 | 7.0054e-10 | 3.589e-08 | 3.1965e-08 | 1.0315e-09 | 3.3004e-09 | 1.7369e-09 | 1.3646e-10
20659.566 | 3.41e-08 | 3.2019e-08 | 6.9499e-10 | 3.5982e-08 | 3.2229e-08 | 1.0328e-09 | 3.295e-09 | 1.7455e-09 | 1.3531e-10
20671.732 | 3.3921e-08 | 3.1905e-08 | 6.9865e-10 | 3.5702e-08 | 3.2259e-08 | 1.0277e-09 | 3.2639e-09 | 1.7675e-09 | 1.3645e-10
20683.9 | 3.3996e-08 | 3.2379e-08 | 6.9549e-10 | 3.5846e-08 | 3.2319e-08 | 1.0454e-09 | 3.3108e-09 | 1.744e-09 | 1.3693e-10
20696.066 | 3.4473e-08 | 3.1813e-08 | 7.0398e-10 | 3.5551e-08 | 3.2356e-08 | 1.0463e-09 | 3.2812e-09 | 1.7485e-09 | 1.368e-10
20708.234 | 3.3705e-08 | 3.133e-08 | 6.9589e-10 | 3.6039e-08 | 3.2e-08 | 1.0369e-09 | 3.3055e-09 | 1.7691e-09 | 1.3592e-10
20720.4 | 3.3818e-08 | 3.1409e-08 | 7.0443e-10 | 3.6149e-08 | 3.2176e-08 | 1.0522e-09 | 3.3022e-09 | 1.7641e-09 | 1.3721e-10
20732.568 | 3.3636e-08 | 3.147e-08 | 7.1786e-10 | 3.623e-08 | 3.2537e-08 | 1.0564e-09 | 3.3694e-09 | 1.7916e-09 | 1.3834e-10
20744.734 | 3.4063e-08 | 3.213e-08 | 7.1459e-10 | 3.6807e-08 | 3.2376e-08 | 1.0682e-09 | 3.351e-09 | 1.8073e-09 | 1.3836e-10
20756.902 | 3.4374e-08 | 3.2078e-08 | 7.1203e-10 | 3.695e-08 | 3.2654e-08 | 1.0542e-09 | 3.3405e-09 | 1.8027e-09 | 1.3826e-10
20769.068 | 3.4045e-08 | 3.204e-08 | 7.1118e-10 | 3.6729e-08 | 3.2481e-08 | 1.0645e-09 | 3.3686e-09 | 1.7821e-09 | 1.3982e-10
20781.236 | 3.4659e-08 | 3.2238e-08 | 7.1547e-10 | 3.6564e-08 | 3.2544e-08 | 1.0709e-09 | 3.3818e-09 | 1.7894e-09 | 1.3923e-10
20793.402 | 3.3954e-08 | 3.2276e-08 | 7.1739e-10 | 3.6563e-08 | 3.2913e-08 | 1.0659e-09 | 3.3759e-09 | 1.8051e-09 | 1.4195e-10
20805.57 | 3.3704e-08 | 3.2175e-08 | 7.1989e-10 | 3.6769e-08 | 3.243e-08 | 1.0699e-09 | 3.3788e-09 | 1.8048e-09 | 1.3923e-10
20817.736 | 3.429e-08 | 3.2645e-08 | 7.2321e-10 | 3.6805e-08 | 3.2792e-08 | 1.0623e-09 | 3.3531e-09 | 1.8131e-09 | 1.3951e-10
20829.904 | 3.4046e-08 | 3.2825e-08 | 7.366e-10 | 3.7107e-08 | 3.2945e-08 | 1.0685e-09 | 3.3847e-09 | 1.8211e-09 | 1.4129e-10
20842.07 | 3.479e-08 | 3.2636e-08 | 7.385e-10 | 3.7103e-08 | 3.3226e-08 | 1.0795e-09 | 3.4209e-09 | 1.8099e-09 | 1.4053e-10
20854.238 | 3.4942e-08 | 3.2924e-08 | 7.284e-10 | 3.7093e-08 | 3.3232e-08 | 1.0728e-09 | 3.3865e-09 | 1.8207e-09 | 1.3928e-10
20866.404 | 3.5002e-08 | 3.2675e-08 | 7.2917e-10 | 3.7533e-08 | 3.3116e-08 | 1.0783e-09 | 3.4267e-09 | 1.8126e-09 | 1.4163e-10
20878.572 | 3.4447e-08 | 3.262e-08 | 7.3119e-10 | 3.696e-08 | 3.2724e-08 | 1.0639e-09 | 3.3636e-09 | 1.8133e-09 | 1.3973e-10
20890.738 | 3.4094e-08 | 3.2381e-08 | 7.2207e-10 | 3.7272e-08 | 3.2719e-08 | 1.0653e-09 | 3.3818e-09 | 1.8008e-09 | 1.3805e-10
20902.906 | 3.438e-08 | 3.2623e-08 | 7.3305e-10 | 3.6952e-08 | 3.2873e-08 | 1.0663e-09 | 3.375e-09 | 1.8114e-09 | 1.401e-10
20915.072 | 3.4856e-08 | 3.2889e-08 | 7.2956e-10 | 3.7254e-08 | 3.2658e-08 | 1.065e-09 | 3.4039e-09 | 1.7943e-09 | 1.3993e-10
20927.24 | 3.5191e-08 | 3.3113e-08 | 7.3031e-10 | 3.7332e-08 | 3.2829e-08 | 1.0702e-09 | 3.4194e-09 | 1.8157e-09 | 1.3912e-10
20939.406 | 3.4714e-08 | 3.3486e-08 | 7.2762e-10 | 3.6951e-08 | 3.2911e-08 | 1.0654e-09 | 3.3972e-09 | 1.819e-09 | 1.3998e-10
20951.574 | 3.477e-08 | 3.3422e-08 | 7.3585e-10 | 3.7384e-08 | 3.3376e-08 | 1.0662e-09 | 3.432e-09 | 1.8223e-09 | 1.4211e-10
20963.74 | 3.5071e-08 | 3.3737e-08 | 7.4046e-10 | 3.7584e-08 | 3.2841e-08 | 1.0791e-09 | 3.4125e-09 | 1.8138e-09 | 1.4034e-10
20975.908 | 3.4564e-08 | 3.4117e-08 | 7.2549e-10 | 3.6944e-08 | 3.2778e-08 | 1.0749e-09 | 3.3968e-09 | 1.8057e-09 | 1.4148e-10
20988.074 | 3.5373e-08 | 3.3506e-08 | 7.3384e-10 | 3.7547e-08 | 3.3193e-08 | 1.0685e-09 | 3.3739e-09 | 1.825e-09 | 1.4108e-10
21000.242 | 3.5268e-08 | 3.4065e-08 | 7.2261e-10 | 3.7614e-08 | 3.2971e-08 | 1.0963e-09 | 3.4484e-09 | 1.796e-09 | 1.393e-10
21012.408 | 3.5e-08 | 3.361e-08 | 7.2099e-10 | 3.8225e-08 | 3.3368e-08 | 1.089e-09 | 3.4484e-09 | 1.8395e-09 | 1.3955e-10
21024.576 | 3.4874e-08 | 3.3689e-08 | 7.28e-10 | 3.7259e-08 | 3.3091e-08 | 1.0992e-09 | 3.4325e-09 | 1.8205e-09 | 1.4012e-10
21036.742 | 3.5261e-08 | 3.3919e-08 | 7.3063e-10 | 3.7312e-08 | 3.3366e-08 | 1.0878e-09 | 3.418e-09 | 1.8055e-09 | 1.3955e-10
21048.91 | 3.5788e-08 | 3.3623e-08 | 7.2444e-10 | 3.7676e-08 | 3.3152e-08 | 1.092e-09 | 3.4461e-09 | 1.8282e-09 | 1.4064e-10
21061.076 | 3.5004e-08 | 3.3886e-08 | 7.1522e-10 | 3.744e-08 | 3.326e-08 | 1.0958e-09 | 3.4381e-09 | 1.803e-09 | 1.3963e-10
21073.244 | 3.5475e-08 | 3.3901e-08 | 7.2827e-10 | 3.7583e-08 | 3.3403e-08 | 1.0814e-09 | 3.3993e-09 | 1.8214e-09 | 1.4095e-10
21085.41 | 3.4963e-08 | 3.3734e-08 | 7.2984e-10 | 3.7778e-08 | 3.3308e-08 | 1.0998e-09 | 3.4058e-09 | 1.8238e-09 | 1.4182e-10
21097.578 | 3.4951e-08 | 3.4077e-08 | 7.2323e-10 | 3.7344e-08 | 3.2977e-08 | 1.0877e-09 | 3.4505e-09 | 1.8162e-09 | 1.4138e-10
21109.744 | 3.5075e-08 | 3.4316e-08 | 7.2484e-10 | 3.7716e-08 | 3.3189e-08 | 1.0799e-09 | 3.4498e-09 | 1.7873e-09 | 1.4123e-10
21121.912 | 3.55e-08 | 3.436e-08 | 7.3261e-10 | 3.808e-08 | 3.334e-08 | 1.0959e-09 | 3.445e-09 | 1.8451e-09 | 1.4301e-10
21134.078 | 3.556e-08 | 3.3737e-08 | 7.2412e-10 | 3.7935e-08 | 3.3266e-08 | 1.085e-09 | 3.3931e-09 | 1.8297e-09 | 1.4341e-10
21146.246 | 3.5223e-08 | 3.3934e-08 | 7.2769e-10 | 3.8036e-08 | 3.35e-08 | 1.0916e-09 | 3.4897e-09 | 1.8366e-09 | 1.4335e-10
21158.412 | 3.598e-08 | 3.3893e-08 | 7.2988e-10 | 3.7999e-08 | 3.3579e-08 | 1.0967e-09 | 3.4698e-09 | 1.8492e-09 | 1.4214e-10
21170.58 | 3.5156e-08 | 3.4142e-08 | 7.2608e-10 | 3.8427e-08 | 3.3382e-08 | 1.1017e-09 | 3.4438e-09 | 1.8281e-09 | 1.4346e-10
21182.746 | 3.5753e-08 | 3.4306e-08 | 7.3807e-10 | 3.8534e-08 | 3.3601e-08 | 1.1092e-09 | 3.4488e-09 | 1.8578e-09 | 1.4439e-10
21194.914 | 3.5661e-08 | 3.4615e-08 | 7.2462e-10 | 3.8466e-08 | 3.3741e-08 | 1.1065e-09 | 3.5013e-09 | 1.8617e-09 | 1.4481e-10
21207.08 | 3.6075e-08 | 3.4366e-08 | 7.3852e-10 | 3.845e-08 | 3.3957e-08 | 1.1039e-09 | 3.4861e-09 | 1.8543e-09 | 1.4297e-10
21219.248 | 3.607e-08 | 3.4696e-08 | 7.331e-10 | 3.8955e-08 | 3.3815e-08 | 1.1078e-09 | 3.518e-09 | 1.853e-09 | 1.422e-10
21231.414 | 3.6025e-08 | 3.4773e-08 | 7.407e-10 | 3.8512e-08 | 3.4342e-08 | 1.0961e-09 | 3.4766e-09 | 1.8763e-09 | 1.434e-10
21243.582 | 3.6265e-08 | 3.4531e-08 | 7.4531e-10 | 3.8595e-08 | 3.3715e-08 | 1.1109e-09 | 3.4985e-09 | 1.8788e-09 | 1.4313e-10
21255.748 | 3.564e-08 | 3.4361e-08 | 7.4895e-10 | 3.8093e-08 | 3.3716e-08 | 1.1136e-09 | 3.4625e-09 | 1.8787e-09 | 1.4418e-10
21267.916 | 3.5446e-08 | 3.4502e-08 | 7.4588e-10 | 3.9003e-08 | 3.4022e-08 | 1.1104e-09 | 3.517e-09 | 1.8717e-09 | 1.4397e-10
21280.082 | 3.5669e-08 | 3.4522e-08 | 7.4008e-10 | 3.904e-08 | 3.4034e-08 | 1.1098e-09 | 3.5188e-09 | 1.8788e-09 | 1.4489e-10
21292.25 | 3.5682e-08 | 3.3949e-08 | 7.4492e-10 | 3.8237e-08 | 3.3567e-08 | 1.0973e-09 | 3.502e-09 | 1.8589e-09 | 1.45e-10
21304.418 | 3.5293e-08 | 3.3583e-08 | 7.4753e-10 | 3.8831e-08 | 3.4153e-08 | 1.1242e-09 | 3.5122e-09 | 1.8788e-09 | 1.4573e-10
21316.584 | 3.5918e-08 | 3.4183e-08 | 7.5527e-10 | 3.8774e-08 | 3.3695e-08 | 1.122e-09 | 3.5373e-09 | 1.8807e-09 | 1.4646e-10
21328.752 | 3.5973e-08 | 3.4582e-08 | 7.5472e-10 | 3.9244e-08 | 3.4213e-08 | 1.1273e-09 | 3.541e-09 | 1.9073e-09 | 1.4782e-10
21340.918 | 3.548e-08 | 3.4575e-08 | 7.4648e-10 | 3.8708e-08 | 3.4269e-08 | 1.1291e-09 | 3.5694e-09 | 1.8939e-09 | 1.4612e-10
21353.086 | 3.594e-08 | 3.4786e-08 | 7.5047e-10 | 3.9408e-08 | 3.428e-08 | 1.1127e-09 | 3.558e-09 | 1.8879e-09 | 1.4754e-10
21365.252 | 3.6078e-08 | 3.5099e-08 | 7.4942e-10 | 3.8971e-08 | 3.4488e-08 | 1.1264e-09 | 3.5217e-09 | 1.9144e-09 | 1.4796e-10
21377.42 | 3.6197e-08 | 3.4792e-08 | 7.5689e-10 | 3.9599e-08 | 3.4399e-08 | 1.1226e-09 | 3.5516e-09 | 1.9085e-09 | 1.4585e-10
21389.586 | 3.6294e-08 | 3.4808e-08 | 7.5084e-10 | 3.9225e-08 | 3.4079e-08 | 1.1431e-09 | 3.5918e-09 | 1.9166e-09 | 1.4831e-10
21401.754 | 3.6643e-08 | 3.4968e-08 | 7.4587e-10 | 3.9152e-08 | 3.4383e-08 | 1.1434e-09 | 3.5717e-09 | 1.899e-09 | 1.4879e-10
21413.92 | 3.6575e-08 | 3.5033e-08 | 7.599e-10 | 3.9438e-08 | 3.4134e-08 | 1.1307e-09 | 3.6089e-09 | 1.9146e-09 | 1.4703e-10
21426.088 | 3.6693e-08 | 3.5489e-08 | 7.5287e-10 | 3.9445e-08 | 3.4412e-08 | 1.1297e-09 | 3.5528e-09 | 1.911e-09 | 1.4702e-10
21438.254 | 3.7091e-08 | 3.4564e-08 | 7.6394e-10 | 3.9512e-08 | 3.4377e-08 | 1.1398e-09 | 3.5862e-09 | 1.898e-09 | 1.4554e-10
21450.422 | 3.6837e-08 | 3.5329e-08 | 7.5787e-10 | 3.9367e-08 | 3.4461e-08 | 1.144e-09 | 3.5715e-09 | 1.9067e-09 | 1.4791e-10
21462.588 | 3.6944e-08 | 3.5361e-08 | 7.7126e-10 | 3.99e-08 | 3.4654e-08 | 1.1452e-09 | 3.6261e-09 | 1.9121e-09 | 1.4825e-10
21474.756 | 3.6852e-08 | 3.521e-08 | 7.6811e-10 | 4.03e-08 | 3.4449e-08 | 1.1502e-09 | 3.5715e-09 | 1.9091e-09 | 1.4817e-10
21486.922 | 3.6821e-08 | 3.5532e-08 | 7.6941e-10 | 3.9663e-08 | 3.4709e-08 | 1.1441e-09 | 3.6352e-09 | 1.93e-09 | 1.4933e-10
21499.09 | 3.656e-08 | 3.5315e-08 | 7.7053e-10 | 3.9754e-08 | 3.4574e-08 | 1.1486e-09 | 3.5758e-09 | 1.8953e-09 | 1.4569e-10
21511.256 | 3.6966e-08 | 3.5018e-08 | 7.6117e-10 | 3.929e-08 | 3.4004e-08 | 1.1307e-09 | 3.555e-09 | 1.8876e-09 | 1.4567e-10
21523.424 | 3.648e-08 | 3.5688e-08 | 7.4954e-10 | 3.9113e-08 | 3.427e-08 | 1.1262e-09 | 3.5228e-09 | 1.8848e-09 | 1.4337e-10
21535.59 | 3.6352e-08 | 3.482e-08 | 7.4049e-10 | 3.878e-08 | 3.4342e-08 | 1.143e-09 | 3.5243e-09 | 1.8703e-09 | 1.4678e-10
21547.758 | 3.6181e-08 | 3.5388e-08 | 7.449e-10 | 3.9372e-08 | 3.4519e-08 | 1.2038e-09 | 3.5478e-09 | 1.8757e-09 | 1.4497e-10
21559.924 | 3.6318e-08 | 3.5241e-08 | 7.5759e-10 | 3.8896e-08 | 3.4123e-08 | 1.218e-09 | 3.5109e-09 | 1.8637e-09 | 1.4562e-10
21572.092 | 3.649e-08 | 3.5628e-08 | 7.4746e-10 | 3.9208e-08 | 3.4263e-08 | 1.2118e-09 | 3.5701e-09 | 1.8842e-09 | 1.4728e-10
21584.258 | 3.6735e-08 | 3.5587e-08 | 7.4935e-10 | 3.8808e-08 | 3.4528e-08 | 1.2063e-09 | 3.5355e-09 | 1.8899e-09 | 1.4402e-10
21596.426 | 3.6864e-08 | 3.5253e-08 | 7.5139e-10 | 3.9447e-08 | 3.4707e-08 | 1.2006e-09 | 3.5382e-09 | 1.8794e-09 | 1.4691e-10
21608.592 | 3.6617e-08 | 3.5719e-08 | 7.5603e-10 | 3.9301e-08 | 3.4252e-08 | 1.2049e-09 | 3.5458e-09 | 1.8929e-09 | 1.466e-10
21620.76 | 3.7123e-08 | 3.5805e-08 | 7.6208e-10 | 3.9482e-08 | 3.4469e-08 | 1.194e-09 | 3.5645e-09 | 1.8898e-09 | 1.4682e-10
21632.926 | 3.6334e-08 | 3.4533e-08 | 7.4771e-10 | 3.8776e-08 | 3.3547e-08 | 1.1775e-09 | 3.4784e-09 | 1.863e-09 | 1.4499e-10
21645.094 | 3.5649e-08 | 3.522e-08 | 7.3491e-10 | 3.9031e-08 | 3.4081e-08 | 1.1758e-09 | 3.511e-09 | 1.8878e-09 | 1.4369e-10
21657.26 | 3.6177e-08 | 3.472e-08 | 7.4509e-10 | 3.932e-08 | 3.407e-08 | 1.1808e-09 | 3.522e-09 | 1.8645e-09 | 1.4598e-10
21669.428 | 3.6339e-08 | 3.4795e-08 | 7.4522e-10 | 3.8843e-08 | 3.3563e-08 | 1.1712e-09 | 3.5345e-09 | 1.8676e-09 | 1.4482e-10
21681.594 | 3.6316e-08 | 3.5158e-08 | 7.4359e-10 | 3.9005e-08 | 3.4107e-08 | 1.178e-09 | 3.5376e-09 | 1.8651e-09 | 1.4563e-10
21693.762 | 3.6547e-08 | 3.4948e-08 | 7.4259e-10 | 3.8984e-08 | 3.4129e-08 | 1.1819e-09 | 3.5199e-09 | 1.8653e-09 | 1.474e-10
21705.928 | 3.6846e-08 | 3.5515e-08 | 7.4197e-10 | 3.9163e-08 | 3.4201e-08 | 1.1893e-09 | 3.5778e-09 | 1.8723e-09 | 1.47e-10
21718.096 | 3.6606e-08 | 3.54e-08 | 7.4373e-10 | 3.9158e-08 | 3.4134e-08 | 1.1757e-09 | 3.5067e-09 | 1.8727e-09 | 1.4479e-10
21730.262 | 3.6365e-08 | 3.5165e-08 | 7.4715e-10 | 3.881e-08 | 3.3791e-08 | 1.1733e-09 | 3.4792e-09 | 1.8354e-09 | 1.4356e-10
21742.43 | 3.6376e-08 | 3.5333e-08 | 7.4048e-10 | 3.8713e-08 | 3.3912e-08 | 1.1681e-09 | 3.5584e-09 | 1.8654e-09 | 1.446e-10
21754.596 | 3.66e-08 | 3.5428e-08 | 7.3893e-10 | 3.8823e-08 | 3.393e-08 | 1.16e-09 | 3.4864e-09 | 1.8795e-09 | 1.4518e-10
21766.764 | 3.6475e-08 | 3.5198e-08 | 7.4328e-10 | 3.9253e-08 | 3.4143e-08 | 1.177e-09 | 3.5483e-09 | 1.8818e-09 | 1.4537e-10
21778.93 | 3.6361e-08 | 3.5586e-08 | 7.4834e-10 | 3.9263e-08 | 3.4298e-08 | 1.1764e-09 | 3.5007e-09 | 1.884e-09 | 1.4533e-10
21791.098 | 3.6563e-08 | 3.5657e-08 | 7.4452e-10 | 3.9318e-08 | 3.3892e-08 | 1.1717e-09 | 3.5102e-09 | 1.897e-09 | 1.4712e-10
21803.264 | 3.6763e-08 | 3.5745e-08 | 7.3687e-10 | 3.8798e-08 | 3.4246e-08 | 1.169e-09 | 3.4999e-09 | 1.8926e-09 | 1.4434e-10
21815.432 | 3.6496e-08 | 3.5769e-08 | 7.3713e-10 | 3.9269e-08 | 3.432e-08 | 1.1791e-09 | 3.5669e-09 | 1.887e-09 | 1.451e-10
21827.598 | 3.6557e-08 | 3.5943e-08 | 7.4541e-10 | 3.8718e-08 | 3.4523e-08 | 1.1636e-09 | 3.5613e-09 | 1.8715e-09 | 1.4669e-10
21839.766 | 3.6928e-08 | 3.588e-08 | 7.4148e-10 | 3.9721e-08 | 3.4288e-08 | 1.1921e-09 | 3.5986e-09 | 1.9054e-09 | 1.4631e-10
21851.932 | 3.7019e-08 | 3.6267e-08 | 7.5217e-10 | 3.948e-08 | 3.4317e-08 | 1.2078e-09 | 3.6264e-09 | 1.9189e-09 | 1.4612e-10
21864.1 | 3.6861e-08 | 3.6173e-08 | 7.6021e-10 | 4.0405e-08 | 3.4733e-08 | 1.2005e-09 | 3.6321e-09 | 1.9187e-09 | 1.4741e-10
21876.266 | 3.719e-08 | 3.6618e-08 | 7.5098e-10 | 4.0448e-08 | 3.4702e-08 | 1.1921e-09 | 3.6108e-09 | 1.9224e-09 | 1.4865e-10
21888.434 | 3.7488e-08 | 3.6808e-08 | 7.6038e-10 | 3.997e-08 | 3.5014e-08 | 1.2046e-09 | 3.6232e-09 | 1.923e-09 | 1.5e-10
21900.6 | 3.7254e-08 | 3.7014e-08 | 7.7233e-10 | 4.0243e-08 | 3.4872e-08 | 1.2006e-09 | 3.5986e-09 | 1.9422e-09 | 1.4927e-10
21912.768 | 3.7422e-08 | 3.6651e-08 | 7.6396e-10 | 4.0056e-08 | 3.4874e-08 | 1.1976e-09 | 3.5908e-09 | 1.9311e-09 | 1.4881e-10
21924.934 | 3.7634e-08 | 3.669e-08 | 7.5471e-10 | 3.9823e-08 | 3.4563e-08 | 1.1931e-09 | 3.5781e-09 | 1.9416e-09 | 1.4898e-10
21937.102 | 3.6751e-08 | 3.6526e-08 | 7.6206e-10 | 4.0299e-08 | 3.502e-08 | 1.2172e-09 | 3.6434e-09 | 1.9331e-09 | 1.4932e-10
21949.268 | 3.7647e-08 | 3.6575e-08 | 7.6233e-10 | 4.0286e-08 | 3.458e-08 | 1.2037e-09 | 3.6874e-09 | 1.9375e-09 | 1.5031e-10
21961.436 | 3.7523e-08 | 3.7223e-08 | 7.7434e-10 | 3.9991e-08 | 3.529e-08 | 1.1953e-09 | 3.6755e-09 | 1.9314e-09 | 1.4987e-10
21973.602 | 3.8126e-08 | 3.6855e-08 | 7.7106e-10 | 4.088e-08 | 3.5299e-08 | 1.2118e-09 | 3.6638e-09 | 1.9442e-09 | 1.5058e-10
21985.77 | 3.7564e-08 | 3.6389e-08 | 7.5888e-10 | 4.0483e-08 | 3.4777e-08 | 1.2208e-09 | 3.6695e-09 | 1.9314e-09 | 1.5177e-10
21997.936 | 3.7468e-08 | 3.6897e-08 | 7.6066e-10 | 4.0728e-08 | 3.5134e-08 | 1.1919e-09 | 3.6783e-09 | 1.9365e-09 | 1.4937e-10
22010.104 | 3.8239e-08 | 3.6653e-08 | 7.7183e-10 | 4.0425e-08 | 3.5196e-08 | 1.2231e-09 | 3.6722e-09 | 1.9434e-09 | 1.5049e-10
22022.27 | 3.7707e-08 | 3.7022e-08 | 7.6733e-10 | 4.0181e-08 | 3.5017e-08 | 1.215e-09 | 3.6637e-09 | 1.9454e-09 | 1.5116e-10
22034.438 | 3.7982e-08 | 3.6753e-08 | 7.7226e-10 | 4.0334e-08 | 3.5594e-08 | 1.2122e-09 | 3.6912e-09 | 1.9401e-09 | 1.5047e-10
22046.604 | 3.787e-08 | 3.6987e-08 | 7.8403e-10 | 4.0918e-08 | 3.5204e-08 | 1.2258e-09 | 3.6602e-09 | 1.971e-09 | 1.5081e-10
22058.771 | 3.7923e-08 | 3.7399e-08 | 7.7306e-10 | 4.069e-08 | 3.5934e-08 | 1.2229e-09 | 3.7128e-09 | 1.9851e-09 | 1.5099e-10
22070.938 | 3.835e-08 | 3.6933e-08 | 7.8232e-10 | 4.1327e-08 | 3.5319e-08 | 1.2194e-09 | 3.7122e-09 | 1.9741e-09 | 1.5053e-10
22083.105 | 3.8014e-08 | 3.7416e-08 | 7.8266e-10 | 4.1159e-08 | 3.5593e-08 | 1.2223e-09 | 3.696e-09 | 1.9689e-09 | 1.5303e-10
22095.271 | 3.8454e-08 | 3.7765e-08 | 7.8991e-10 | 4.1451e-08 | 3.5719e-08 | 1.24e-09 | 3.63e-09 | 1.9386e-09 | 1.5251e-10
22107.439 | 3.7661e-08 | 3.6506e-08 | 7.7903e-10 | 4.0505e-08 | 3.4644e-08 | 1.2079e-09 | 3.6553e-09 | 1.9379e-09 | 1.5094e-10
22119.605 | 3.7203e-08 | 3.6477e-08 | 7.7682e-10 | 4.0453e-08 | 3.4848e-08 | 1.2076e-09 | 3.6531e-09 | 1.9492e-09 | 1.5203e-10
22131.773 | 3.7674e-08 | 3.6775e-08 | 7.6855e-10 | 4.0565e-08 | 3.4799e-08 | 1.2156e-09 | 3.6733e-09 | 1.9381e-09 | 1.5105e-10
22143.939 | 3.7448e-08 | 3.6729e-08 | 7.7674e-10 | 4.0001e-08 | 3.4552e-08 | 1.2135e-09 | 3.6417e-09 | 1.9448e-09 | 1.4921e-10
22156.107 | 3.7488e-08 | 3.6579e-08 | 7.7693e-10 | 4.0596e-08 | 3.4861e-08 | 1.2226e-09 | 3.6841e-09 | 1.9428e-09 | 1.5195e-10
22168.273 | 3.743e-08 | 3.6923e-08 | 7.7553e-10 | 4.0589e-08 | 3.514e-08 | 1.2126e-09 | 3.6559e-09 | 1.9588e-09 | 1.4963e-10
22180.441 | 3.759e-08 | 3.6754e-08 | 7.6527e-10 | 4.0474e-08 | 3.4886e-08 | 1.187e-09 | 3.6125e-09 | 1.9492e-09 | 1.5178e-10
22192.607 | 3.7631e-08 | 3.7307e-08 | 7.7327e-10 | 4.08e-08 | 3.5005e-08 | 1.2185e-09 | 3.6515e-09 | 1.9414e-09 | 1.5237e-10
22204.775 | 3.7591e-08 | 3.7241e-08 | 7.7221e-10 | 4.0823e-08 | 3.5436e-08 | 1.2292e-09 | 3.62e-09 | 1.9506e-09 | 1.5125e-10
22216.941 | 3.7783e-08 | 3.7206e-08 | 7.7198e-10 | 4.1271e-08 | 3.5202e-08 | 1.2125e-09 | 3.7102e-09 | 1.964e-09 | 1.5074e-10
22229.109 | 3.8567e-08 | 3.7813e-08 | 7.7612e-10 | 4.0808e-08 | 3.4924e-08 | 1.2296e-09 | 3.6758e-09 | 1.956e-09 | 1.5279e-10
22241.275 | 3.8059e-08 | 3.7338e-08 | 7.757e-10 | 4.095e-08 | 3.5249e-08 | 1.2162e-09 | 3.6872e-09 | 1.967e-09 | 1.5301e-10
22253.443 | 3.8563e-08 | 3.7671e-08 | 7.6942e-10 | 4.0955e-08 | 3.5153e-08 | 1.2279e-09 | 3.6896e-09 | 1.9641e-09 | 1.5205e-10
22265.609 | 3.7933e-08 | 3.7709e-08 | 7.6956e-10 | 4.1226e-08 | 3.5241e-08 | 1.2242e-09 | 3.6979e-09 | 1.9621e-09 | 1.519e-10
22277.777 | 3.8473e-08 | 3.8297e-08 | 7.7697e-10 | 4.103e-08 | 3.5713e-08 | 1.2213e-09 | 3.7373e-09 | 1.9695e-09 | 1.5263e-10
22289.943 | 3.8242e-08 | 3.8047e-08 | 7.7584e-10 | 4.1272e-08 | 3.5246e-08 | 1.231e-09 | 3.7091e-09 | 1.9875e-09 | 1.5077e-10
22302.111 | 3.8403e-08 | 3.7802e-08 | 7.7449e-10 | 4.165e-08 | 3.5094e-08 | 1.234e-09 | 3.7169e-09 | 1.9448e-09 | 1.5253e-10
22314.277 | 3.8107e-08 | 3.8063e-08 | 7.7703e-10 | 4.1584e-08 | 3.5831e-08 | 1.23e-09 | 3.6863e-09 | 1.9963e-09 | 1.5279e-10
22326.445 | 3.8877e-08 | 3.8165e-08 | 7.7004e-10 | 4.1586e-08 | 3.5913e-08 | 1.2162e-09 | 3.72e-09 | 1.9738e-09 | 1.5319e-10
22338.611 | 3.8258e-08 | 3.8062e-08 | 7.7726e-10 | 4.1474e-08 | 3.5318e-08 | 1.2407e-09 | 3.7048e-09 | 1.9759e-09 | 1.5389e-10
22350.779 | 3.818e-08 | 3.7764e-08 | 7.6894e-10 | 4.1638e-08 | 3.5968e-08 | 1.2338e-09 | 3.7103e-09 | 1.9723e-09 | 1.4912e-10
22362.945 | 3.8085e-08 | 3.6821e-08 | 7.5563e-10 | 4.0701e-08 | 3.4818e-08 | 1.2145e-09 | 3.6499e-09 | 1.9377e-09 | 1.4949e-10
22375.113 | 3.7719e-08 | 3.7141e-08 | 7.522e-10 | 4.075e-08 | 3.4931e-08 | 1.22e-09 | 3.6207e-09 | 1.9374e-09 | 1.5081e-10
22387.279 | 3.7732e-08 | 3.7642e-08 | 7.4843e-10 | 4.0378e-08 | 3.4691e-08 | 1.2002e-09 | 3.6359e-09 | 1.9401e-09 | 1.5126e-10
22399.447 | 3.7599e-08 | 3.7554e-08 | 7.6576e-10 | 4.0508e-08 | 3.454e-08 | 1.1969e-09 | 3.6854e-09 | 1.9515e-09 | 1.4961e-10
22411.613 | 3.8041e-08 | 3.7195e-08 | 7.4281e-10 | 4.065e-08 | 3.4714e-08 | 1.208e-09 | 3.6495e-09 | 1.9464e-09 | 1.4904e-10
22423.781 | 3.7874e-08 | 3.7519e-08 | 7.5746e-10 | 4.0518e-08 | 3.477e-08 | 1.205e-09 | 3.6727e-09 | 1.9391e-09 | 1.5046e-10
22435.947 | 3.7798e-08 | 3.7527e-08 | 7.5342e-10 | 4.084e-08 | 3.4552e-08 | 1.198e-09 | 3.6533e-09 | 1.961e-09 | 1.5071e-10
22448.115 | 3.7697e-08 | 3.7381e-08 | 7.5345e-10 | 4.1051e-08 | 3.512e-08 | 1.2111e-09 | 3.6631e-09 | 1.9511e-09 | 1.4756e-10
22460.281 | 3.7637e-08 | 3.7707e-08 | 7.6702e-10 | 4.0992e-08 | 3.4884e-08 | 1.2062e-09 | 3.685e-09 | 1.9651e-09 | 1.4896e-10
22472.449 | 3.7814e-08 | 3.7835e-08 | 7.5212e-10 | 4.0752e-08 | 3.5209e-08 | 1.2102e-09 | 3.6641e-09 | 1.9513e-09 | 1.5068e-10
22484.615 | 3.7943e-08 | 3.8356e-08 | 7.6216e-10 | 4.1208e-08 | 3.4944e-08 | 1.2245e-09 | 3.7064e-09 | 1.9553e-09 | 1.4978e-10
22496.783 | 3.7633e-08 | 3.7696e-08 | 7.5345e-10 | 4.0866e-08 | 3.4688e-08 | 1.2116e-09 | 3.6838e-09 | 1.9555e-09 | 1.5003e-10
22508.949 | 3.7721e-08 | 3.7285e-08 | 7.5499e-10 | 4.1156e-08 | 3.4909e-08 | 1.2117e-09 | 3.7243e-09 | 1.9623e-09 | 1.4967e-10
22521.117 | 3.7745e-08 | 3.7969e-08 | 7.645e-10 | 4.1574e-08 | 3.4798e-08 | 1.2239e-09 | 3.7009e-09 | 1.9577e-09 | 1.5283e-10
22533.283 | 3.7864e-08 | 3.8318e-08 | 7.8656e-10 | 4.1378e-08 | 3.5265e-08 | 1.2297e-09 | 3.6948e-09 | 1.9742e-09 | 1.5158e-10
22545.451 | 3.7349e-08 | 3.7642e-08 | 7.7351e-10 | 4.1871e-08 | 3.5396e-08 | 1.2313e-09 | 3.7282e-09 | 1.9911e-09 | 1.5028e-10
22557.617 | 3.7817e-08 | 3.8305e-08 | 7.801e-10 | 4.1801e-08 | 3.5294e-08 | 1.235e-09 | 3.7344e-09 | 2.0042e-09 | 1.5372e-10
22569.785 | 3.8579e-08 | 3.7487e-08 | 7.9011e-10 | 4.2235e-08 | 3.5034e-08 | 1.2419e-09 | 3.7243e-09 | 1.9807e-09 | 1.4996e-10
22581.951 | 3.7459e-08 | 3.7399e-08 | 7.7764e-10 | 4.1467e-08 | 3.4806e-08 | 1.2245e-09 | 3.661e-09 | 1.9944e-09 | 1.5238e-10
22594.119 | 3.7441e-08 | 3.7396e-08 | 7.7915e-10 | 4.1567e-08 | 3.5606e-08 | 1.2401e-09 | 3.7388e-09 | 1.9869e-09 | 1.5047e-10
22606.285 | 3.7261e-08 | 3.7524e-08 | 7.7732e-10 | 4.2001e-08 | 3.5566e-08 | 1.2309e-09 | 3.7341e-09 | 2.0034e-09 | 1.5204e-10
22618.453 | 3.8041e-08 | 3.7545e-08 | 7.9578e-10 | 4.142e-08 | 3.4897e-08 | 1.2364e-09 | 3.7432e-09 | 1.998e-09 | 1.5315e-10
22630.619 | 3.7605e-08 | 3.7705e-08 | 7.9355e-10 | 4.1569e-08 | 3.5068e-08 | 1.2251e-09 | 3.747e-09 | 2.0236e-09 | 1.539e-10
22642.787 | 3.7641e-08 | 3.7532e-08 | 7.9263e-10 | 4.2327e-08 | 3.5145e-08 | 1.239e-09 | 3.7628e-09 | 2.0182e-09 | 1.5271e-10
22654.953 | 3.7985e-08 | 3.8472e-08 | 7.9043e-10 | 4.25e-08 | 3.554e-08 | 1.2358e-09 | 3.744e-09 | 2.0236e-09 | 1.5268e-10
22667.121 | 3.7509e-08 | 3.8116e-08 | 7.9977e-10 | 4.2756e-08 | 3.5712e-08 | 1.2311e-09 | 3.7561e-09 | 2.0604e-09 | 1.5635e-10
22679.287 | 3.7916e-08 | 3.7778e-08 | 8.112e-10 | 4.2995e-08 | 3.5644e-08 | 1.2525e-09 | 3.8522e-09 | 2.0489e-09 | 1.5676e-10
22691.455 | 3.8182e-08 | 3.7976e-08 | 8.1745e-10 | 4.2937e-08 | 3.5701e-08 | 1.2603e-09 | 3.8428e-09 | 2.0428e-09 | 1.5233e-10
22703.621 | 3.8588e-08 | 3.7793e-08 | 8.164e-10 | 4.2881e-08 | 3.566e-08 | 1.2549e-09 | 3.8144e-09 | 2.0313e-09 | 1.5521e-10
22715.789 | 3.8046e-08 | 3.7965e-08 | 8.1522e-10 | 4.2952e-08 | 3.5404e-08 | 1.2427e-09 | 3.7911e-09 | 2.0194e-09 | 1.5572e-10
22727.955 | 3.7953e-08 | 3.7985e-08 | 8.1959e-10 | 4.2974e-08 | 3.536e-08 | 1.2478e-09 | 3.8142e-09 | 2.041e-09 | 1.5631e-10
22740.123 | 3.7995e-08 | 3.7692e-08 | 8.1838e-10 | 4.2911e-08 | 3.5299e-08 | 1.2341e-09 | 3.8282e-09 | 2.0343e-09 | 1.5514e-10
22752.289 | 3.7692e-08 | 3.8333e-08 | 8.1778e-10 | 4.2097e-08 | 3.5478e-08 | 1.2437e-09 | 3.7925e-09 | 2.024e-09 | 1.5519e-10
22764.457 | 3.8183e-08 | 3.8193e-08 | 8.0896e-10 | 4.2865e-08 | 3.5052e-08 | 1.2672e-09 | 3.8186e-09 | 2.0498e-09 | 1.5594e-10
22776.623 | 3.7969e-08 | 3.8339e-08 | 8.1987e-10 | 4.2805e-08 | 3.5277e-08 | 1.2378e-09 | 3.855e-09 | 2.0518e-09 | 1.5439e-10
22788.791 | 3.7907e-08 | 3.8019e-08 | 8.0822e-10 | 4.3266e-08 | 3.5431e-08 | 1.2605e-09 | 3.8162e-09 | 2.0364e-09 | 1.5463e-10
22800.957 | 3.8335e-08 | 3.8135e-08 | 8.1995e-10 | 4.3147e-08 | 3.5503e-08 | 1.2487e-09 | 3.8799e-09 | 2.0596e-09 | 1.5593e-10
22813.125 | 3.8612e-08 | 3.8619e-08 | 8.186e-10 | 4.3465e-08 | 3.5579e-08 | 1.2548e-09 | 3.8667e-09 | 2.0545e-09 | 1.5554e-10
22825.293 | 3.8144e-08 | 3.8479e-08 | 8.294e-10 | 4.3067e-08 | 3.582e-08 | 1.2637e-09 | 3.8833e-09 | 2.0645e-09 | 1.5605e-10
22837.459 | 3.8306e-08 | 3.8738e-08 | 8.245e-10 | 4.3802e-08 | 3.5461e-08 | 1.2736e-09 | 3.9513e-09 | 2.0854e-09 | 1.5953e-10
22849.627 | 3.8332e-08 | 3.8279e-08 | 8.3966e-10 | 4.4084e-08 | 3.6052e-08 | 1.2807e-09 | 3.9937e-09 | 2.1402e-09 | 1.6023e-10
22861.793 | 3.8515e-08 | 3.8133e-08 | 8.567e-10 | 4.4448e-08 | 3.6619e-08 | 1.279e-09 | 3.9756e-09 | 2.1127e-09 | 1.601e-10
22873.961 | 3.8579e-08 | 3.8465e-08 | 8.5014e-10 | 4.4715e-08 | 3.5753e-08 | 1.2898e-09 | 3.9595e-09 | 2.1263e-09 | 1.6145e-10
22886.127 | 3.8515e-08 | 3.9305e-08 | 8.3949e-10 | 4.4802e-08 | 3.6213e-08 | 1.2927e-09 | 3.9808e-09 | 2.1421e-09 | 1.6065e-10
22898.295 | 3.8523e-08 | 3.8466e-08 | 8.5446e-10 | 4.4527e-08 | 3.5933e-08 | 1.2747e-09 | 3.9362e-09 | 2.1425e-09 | 1.6014e-10
22910.461 | 3.8531e-08 | 3.8527e-08 | 8.4603e-10 | 4.4135e-08 | 3.5849e-08 | 1.2814e-09 | 3.971e-09 | 2.1373e-09 | 1.5995e-10
22922.629 | 3.8458e-08 | 3.866e-08 | 8.512e-10 | 4.4599e-08 | 3.6305e-08 | 1.2734e-09 | 3.9655e-09 | 2.1151e-09 | 1.5797e-10
22934.795 | 3.8267e-08 | 3.8555e-08 | 8.4435e-10 | 4.4335e-08 | 3.5947e-08 | 1.2692e-09 | 3.9815e-09 | 2.1214e-09 | 1.5858e-10
22946.963 | 3.8378e-08 | 3.8918e-08 | 8.5135e-10 | 4.4536e-08 | 3.6284e-08 | 1.2845e-09 | 4.0146e-09 | 2.1397e-09 | 1.6186e-10
22959.129 | 3.8596e-08 | 3.9254e-08 | 8.5003e-10 | 4.4763e-08 | 3.6218e-08 | 1.288e-09 | 3.9899e-09 | 2.1517e-09 | 1.627e-10
22971.297 | 3.9279e-08 | 3.9221e-08 | 8.602e-10 | 4.5155e-08 | 3.6408e-08 | 1.2922e-09 | 4.024e-09 | 2.1315e-09 | 1.6058e-10
22983.463 | 3.8274e-08 | 3.8953e-08 | 8.4385e-10 | 4.5069e-08 | 3.6313e-08 | 1.2743e-09 | 3.993e-09 | 2.1251e-09 | 1.6043e-10
22995.631 | 3.8439e-08 | 3.9077e-08 | 8.472e-10 | 4.426e-08 | 3.6431e-08 | 1.2909e-09 | 3.9447e-09 | 2.1325e-09 | 1.6225e-10
23007.797 | 3.841e-08 | 3.9483e-08 | 8.4467e-10 | 4.4874e-08 | 3.6203e-08 | 1.2801e-09 | 3.9654e-09 | 2.1131e-09 | 1.6098e-10
23019.965 | 3.8999e-08 | 3.9417e-08 | 8.4674e-10 | 4.5004e-08 | 3.5787e-08 | 1.2819e-09 | 3.9505e-09 | 2.1183e-09 | 1.5981e-10
23032.131 | 3.8429e-08 | 3.9365e-08 | 8.4895e-10 | 4.4679e-08 | 3.6136e-08 | 1.2794e-09 | 4.0023e-09 | 2.0971e-09 | 1.6078e-10
23044.299 | 3.8322e-08 | 3.8946e-08 | 8.4633e-10 | 4.4583e-08 | 3.5734e-08 | 1.2671e-09 | 3.9751e-09 | 2.1084e-09 | 1.5927e-10
23056.465 | 3.8148e-08 | 3.9322e-08 | 8.4504e-10 | 4.4495e-08 | 3.5668e-08 | 1.2802e-09 | 3.9605e-09 | 2.1239e-09 | 1.5979e-10
23068.633 | 3.8357e-08 | 3.8997e-08 | 8.4297e-10 | 4.4647e-08 | 3.6001e-08 | 1.2849e-09 | 3.9521e-09 | 2.1408e-09 | 1.6141e-10
23080.799 | 3.8349e-08 | 3.994e-08 | 8.3867e-10 | 4.4482e-08 | 3.5598e-08 | 1.2772e-09 | 3.9402e-09 | 2.1545e-09 | 1.599e-10
23092.967 | 3.8157e-08 | 3.9666e-08 | 8.456e-10 | 4.5416e-08 | 3.5854e-08 | 1.284e-09 | 4.0289e-09 | 2.1443e-09 | 1.6106e-10
23105.133 | 3.856e-08 | 3.9684e-08 | 8.3204e-10 | 4.481e-08 | 3.6816e-08 | 1.2794e-09 | 4.0173e-09 | 2.1227e-09 | 1.63e-10
23117.301 | 3.9428e-08 | 4.0192e-08 | 8.4507e-10 | 4.5144e-08 | 3.609e-08 | 1.2912e-09 | 3.9469e-09 | 2.124e-09 | 1.5916e-10
23129.467 | 3.9355e-08 | 3.9583e-08 | 8.4509e-10 | 4.5147e-08 | 3.6052e-08 | 1.2864e-09 | 4.0104e-09 | 2.1291e-09 | 1.6037e-10
23141.635 | 3.918e-08 | 4.0205e-08 | 8.3573e-10 | 4.4684e-08 | 3.6026e-08 | 1.2758e-09 | 4.0175e-09 | 2.1066e-09 | 1.5961e-10
23153.801 | 3.8576e-08 | 4.018e-08 | 8.3995e-10 | 4.4823e-08 | 3.5977e-08 | 1.2984e-09 | 3.9663e-09 | 2.1266e-09 | 1.5964e-10
23165.969 | 3.8439e-08 | 3.9788e-08 | 8.3646e-10 | 4.3961e-08 | 3.5968e-08 | 1.2883e-09 | 3.9263e-09 | 2.1134e-09 | 1.5861e-10
23178.135 | 3.8333e-08 | 3.955e-08 | 8.2557e-10 | 4.4144e-08 | 3.538e-08 | 1.2788e-09 | 3.9866e-09 | 2.1123e-09 | 1.5715e-10
23190.303 | 3.8349e-08 | 3.9697e-08 | 8.0859e-10 | 4.2856e-08 | 3.4684e-08 | 1.2503e-09 | 3.8126e-09 | 2.0446e-09 | 1.5566e-10
23202.469 | 3.7183e-08 | 3.8436e-08 | 8.1136e-10 | 4.3123e-08 | 3.5152e-08 | 1.2498e-09 | 3.8494e-09 | 2.0559e-09 | 1.5521e-10
23214.637 | 3.7814e-08 | 3.8462e-08 | 8.0987e-10 | 4.3497e-08 | 3.4947e-08 | 1.2591e-09 | 3.8385e-09 | 2.0386e-09 | 1.5515e-10
23226.803 | 3.7278e-08 | 3.8453e-08 | 8.087e-10 | 4.3154e-08 | 3.5075e-08 | 1.2506e-09 | 3.8535e-09 | 2.0575e-09 | 1.5331e-10
23238.971 | 3.7748e-08 | 3.8637e-08 | 8.0121e-10 | 4.2784e-08 | 3.4613e-08 | 1.2495e-09 | 3.8494e-09 | 2.0454e-09 | 1.5469e-10
23251.137 | 3.7387e-08 | 3.8508e-08 | 8.073e-10 | 4.2981e-08 | 3.4791e-08 | 1.2606e-09 | 3.8594e-09 | 2.0502e-09 | 1.5454e-10
23263.305 | 3.758e-08 | 3.8055e-08 | 8.0316e-10 | 4.3191e-08 | 3.5194e-08 | 1.2628e-09 | 3.8518e-09 | 2.0744e-09 | 1.5494e-10
23275.471 | 3.7015e-08 | 3.8909e-08 | 8.0986e-10 | 4.2796e-08 | 3.4649e-08 | 1.2696e-09 | 3.8622e-09 | 2.0759e-09 | 1.5489e-10
23287.639 | 3.7808e-08 | 3.8961e-08 | 8.1728e-10 | 4.3337e-08 | 3.4934e-08 | 1.2588e-09 | 3.8542e-09 | 2.0427e-09 | 1.5331e-10
23299.805 | 3.7372e-08 | 3.8392e-08 | 8.0414e-10 | 4.305e-08 | 3.5289e-08 | 1.2542e-09 | 3.8974e-09 | 2.0325e-09 | 1.5548e-10
23311.973 | 3.7655e-08 | 3.8723e-08 | 8.0563e-10 | 4.2779e-08 | 3.5287e-08 | 1.2488e-09 | 3.8563e-09 | 2.0667e-09 | 1.5325e-10
23324.139 | 3.7233e-08 | 3.8529e-08 | 8.0199e-10 | 4.2945e-08 | 3.5235e-08 | 1.2429e-09 | 3.8593e-09 | 2.0473e-09 | 1.5146e-10
23336.307 | 3.7449e-08 | 3.9022e-08 | 7.9516e-10 | 4.3377e-08 | 3.526e-08 | 1.2436e-09 | 3.8194e-09 | 2.0481e-09 | 1.5449e-10
23348.473 | 3.7055e-08 | 3.767e-08 | 7.902e-10 | 4.2208e-08 | 3.4694e-08 | 1.2391e-09 | 3.7771e-09 | 2.0224e-09 | 1.5166e-10
23360.641 | 3.6734e-08 | 3.7349e-08 | 7.9018e-10 | 4.2452e-08 | 3.4291e-08 | 1.2485e-09 | 3.7844e-09 | 2.0383e-09 | 1.5116e-10
23372.807 | 3.7173e-08 | 3.7703e-08 | 7.8582e-10 | 4.2368e-08 | 3.4238e-08 | 1.2521e-09 | 3.819e-09 | 1.9999e-09 | 1.5365e-10
23384.975 | 3.6851e-08 | 3.7872e-08 | 7.9355e-10 | 4.2252e-08 | 3.5015e-08 | 1.261e-09 | 3.8239e-09 | 2.0171e-09 | 1.5286e-10
23397.141 | 3.7226e-08 | 3.8195e-08 | 7.8865e-10 | 4.1843e-08 | 3.5013e-08 | 1.2441e-09 | 3.8229e-09 | 2.0198e-09 | 1.5321e-10
23409.309 | 3.7018e-08 | 3.855e-08 | 7.8636e-10 | 4.2971e-08 | 3.4696e-08 | 1.2519e-09 | 3.8155e-09 | 2.0219e-09 | 1.5236e-10
23421.475 | 3.6845e-08 | 3.8315e-08 | 8.0105e-10 | 4.2887e-08 | 3.5337e-08 | 1.2508e-09 | 3.8551e-09 | 2.0154e-09 | 1.5239e-10
23433.643 | 3.7097e-08 | 3.8558e-08 | 7.9608e-10 | 4.3135e-08 | 3.529e-08 | 1.2516e-09 | 3.8361e-09 | 2.0296e-09 | 1.534e-10
23445.809 | 3.7276e-08 | 3.88e-08 | 7.9764e-10 | 4.2859e-08 | 3.5296e-08 | 1.2702e-09 | 3.8426e-09 | 2.0574e-09 | 1.5232e-10
23457.977 | 3.7666e-08 | 3.8921e-08 | 8.0544e-10 | 4.3527e-08 | 3.5165e-08 | 1.2655e-09 | 3.8534e-09 | 2.0551e-09 | 1.5406e-10
23470.143 | 3.757e-08 | 3.8833e-08 | 8.1057e-10 | 4.3174e-08 | 3.5725e-08 | 1.2692e-09 | 3.7964e-09 | 2.0452e-09 | 1.5229e-10
23482.311 | 3.762e-08 | 3.8779e-08 | 7.9802e-10 | 4.3193e-08 | 3.5113e-08 | 1.2704e-09 | 3.8762e-09 | 2.0454e-09 | 1.5369e-10
23494.477 | 3.7625e-08 | 3.9279e-08 | 8.0349e-10 | 4.3053e-08 | 3.5067e-08 | 1.2792e-09 | 3.8402e-09 | 2.0755e-09 | 1.5432e-10
23506.645 | 3.771e-08 | 3.8863e-08 | 8.0958e-10 | 4.3197e-08 | 3.5148e-08 | 1.2835e-09 | 3.9067e-09 | 2.0476e-09 | 1.5454e-10
23518.811 | 3.8519e-08 | 3.8915e-08 | 8.1043e-10 | 4.3719e-08 | 3.5899e-08 | 1.2881e-09 | 3.9143e-09 | 2.0863e-09 | 1.5595e-10
23530.979 | 3.859e-08 | 3.9091e-08 | 8.0683e-10 | 4.3923e-08 | 3.5024e-08 | 1.2735e-09 | 3.8196e-09 | 2.0344e-09 | 1.5559e-10
23543.145 | 3.9057e-08 | 3.8769e-08 | 8.0991e-10 | 4.3071e-08 | 3.5207e-08 | 1.2851e-09 | 3.8877e-09 | 2.0619e-09 | 1.5452e-10
23555.313 | 3.8716e-08 | 3.8948e-08 | 8.2166e-10 | 4.3364e-08 | 3.5095e-08 | 1.273e-09 | 3.9039e-09 | 2.0598e-09 | 1.5384e-10
23567.479 | 3.866e-08 | 3.9753e-08 | 8.3449e-10 | 4.3407e-08 | 3.5792e-08 | 1.2883e-09 | 3.9124e-09 | 2.0833e-09 | 1.5503e-10
23579.646 | 3.7643e-08 | 3.8761e-08 | 8.2854e-10 | 4.3783e-08 | 3.5313e-08 | 1.2722e-09 | 3.8782e-09 | 2.08e-09 | 1.5571e-10
23591.813 | 3.7481e-08 | 3.9313e-08 | 8.3869e-10 | 4.3346e-08 | 3.5317e-08 | 1.2915e-09 | 3.8522e-09 | 2.067e-09 | 1.5443e-10
23603.98 | 3.7615e-08 | 3.914e-08 | 8.4155e-10 | 4.3403e-08 | 3.5672e-08 | 1.2622e-09 | 3.8428e-09 | 2.0652e-09 | 1.5638e-10
23616.146 | 3.7499e-08 | 3.9465e-08 | 8.3207e-10 | 4.3497e-08 | 3.5864e-08 | 1.273e-09 | 3.8793e-09 | 2.0622e-09 | 1.5474e-10
23628.314 | 3.7073e-08 | 3.9002e-08 | 8.3985e-10 | 4.3336e-08 | 3.5132e-08 | 1.2771e-09 | 3.8663e-09 | 2.0714e-09 | 1.5658e-10
23640.48 | 3.8151e-08 | 3.9224e-08 | 8.3367e-10 | 4.3481e-08 | 3.5278e-08 | 1.279e-09 | 3.8648e-09 | 2.0823e-09 | 1.5772e-10
23652.648 | 3.7639e-08 | 3.9179e-08 | 8.544e-10 | 4.336e-08 | 3.5435e-08 | 1.2995e-09 | 3.8957e-09 | 2.062e-09 | 1.5691e-10
23664.814 | 3.77e-08 | 3.9404e-08 | 8.5047e-10 | 4.3556e-08 | 3.5601e-08 | 1.287e-09 | 3.8688e-09 | 2.0886e-09 | 1.5612e-10
23676.982 | 3.7148e-08 | 3.9236e-08 | 8.4885e-10 | 4.3138e-08 | 3.5455e-08 | 1.2882e-09 | 3.8965e-09 | 2.0588e-09 | 1.5527e-10
23689.148 | 3.721e-08 | 3.9175e-08 | 8.5074e-10 | 4.3482e-08 | 3.5741e-08 | 1.2809e-09 | 3.8912e-09 | 2.0808e-09 | 1.5752e-10
23701.316 | 3.7477e-08 | 3.8997e-08 | 8.3909e-10 | 4.3445e-08 | 3.5809e-08 | 1.2805e-09 | 3.8663e-09 | 2.0514e-09 | 1.5529e-10
23713.482 | 3.785e-08 | 3.9239e-08 | 8.5616e-10 | 4.3556e-08 | 3.5531e-08 | 1.2806e-09 | 3.9009e-09 | 2.0675e-09 | 1.5569e-10
23725.65 | 3.7734e-08 | 3.9348e-08 | 8.518e-10 | 4.3556e-08 | 3.6089e-08 | 1.2842e-09 | 3.878e-09 | 2.0796e-09 | 1.6046e-10
23737.816 | 3.8414e-08 | 3.9278e-08 | 8.7964e-10 | 4.4126e-08 | 3.6335e-08 | 1.3024e-09 | 3.9872e-09 | 2.1089e-09 | 1.6291e-10
23749.984 | 3.8231e-08 | 3.951e-08 | 8.8237e-10 | 4.4636e-08 | 3.656e-08 | 1.3115e-09 | 3.9839e-09 | 2.124e-09 | 1.6024e-10
23762.15 | 3.7934e-08 | 3.9111e-08 | 8.8794e-10 | 4.4728e-08 | 3.6466e-08 | 1.3192e-09 | 3.9698e-09 | 2.1399e-09 | 1.6244e-10
23774.318 | 3.7834e-08 | 3.9644e-08 | 8.7607e-10 | 4.4432e-08 | 3.6598e-08 | 1.3153e-09 | 4.0118e-09 | 2.1423e-09 | 1.6216e-10
23786.484 | 3.8542e-08 | 4.0134e-08 | 8.801e-10 | 4.4612e-08 | 3.6747e-08 | 1.3202e-09 | 4.0099e-09 | 2.1309e-09 | 1.6236e-10
23798.652 | 3.8355e-08 | 4.0157e-08 | 8.8027e-10 | 4.4527e-08 | 3.6323e-08 | 1.3258e-09 | 3.9743e-09 | 2.1532e-09 | 1.6248e-10
23810.818 | 3.7703e-08 | 4.0392e-08 | 8.8304e-10 | 4.487e-08 | 3.6864e-08 | 1.3286e-09 | 3.9987e-09 | 2.1319e-09 | 1.6105e-10
23822.986 | 3.8354e-08 | 4.0418e-08 | 8.7573e-10 | 4.5143e-08 | 3.6757e-08 | 1.3283e-09 | 4.0144e-09 | 2.1167e-09 | 1.6035e-10
23835.152 | 3.864e-08 | 4.0209e-08 | 8.8278e-10 | 4.4499e-08 | 3.7158e-08 | 1.3143e-09 | 4.0152e-09 | 2.1363e-09 | 1.6329e-10
23847.32 | 3.8857e-08 | 4.0301e-08 | 8.8506e-10 | 4.4412e-08 | 3.7268e-08 | 1.3237e-09 | 4.0292e-09 | 2.1171e-09 | 1.6487e-10
23859.486 | 3.9213e-08 | 4.0332e-08 | 8.9131e-10 | 4.436e-08 | 3.7253e-08 | 1.321e-09 | 3.9586e-09 | 2.1231e-09 | 1.6479e-10
23871.654 | 3.8881e-08 | 4.0505e-08 | 8.812e-10 | 4.4711e-08 | 3.7538e-08 | 1.3438e-09 | 4.0181e-09 | 2.129e-09 | 1.639e-10
23883.82 | 3.8703e-08 | 4.0678e-08 | 8.8479e-10 | 4.4662e-08 | 3.763e-08 | 1.3496e-09 | 4.0046e-09 | 2.1472e-09 | 1.6513e-10
23895.988 | 3.9455e-08 | 4.0368e-08 | 8.9101e-10 | 4.4966e-08 | 3.78e-08 | 1.3524e-09 | 4.0186e-09 | 2.1476e-09 | 1.6693e-10
23908.154 | 3.9555e-08 | 4.1241e-08 | 8.8368e-10 | 4.5105e-08 | 3.7702e-08 | 1.3618e-09 | 4.0394e-09 | 2.1567e-09 | 1.6683e-10
23920.322 | 3.9275e-08 | 4.1368e-08 | 8.8562e-10 | 4.486e-08 | 3.7252e-08 | 1.3384e-09 | 4.0167e-09 | 2.1567e-09 | 1.6595e-10
23932.488 | 3.9538e-08 | 4.1312e-08 | 8.8303e-10 | 4.4769e-08 | 3.7446e-08 | 1.3492e-09 | 4.0082e-09 | 2.1752e-09 | 1.6636e-10
23944.656 | 3.9408e-08 | 4.0953e-08 | 8.8333e-10 | 4.5335e-08 | 3.7687e-08 | 1.3563e-09 | 3.9877e-09 | 2.1644e-09 | 1.6605e-10
23956.822 | 3.9918e-08 | 4.0979e-08 | 8.8158e-10 | 4.468e-08 | 3.7671e-08 | 1.3573e-09 | 4.0239e-09 | 2.1535e-09 | 1.6693e-10
23968.99 | 4.0457e-08 | 4.0931e-08 | 8.8482e-10 | 4.5407e-08 | 3.7276e-08 | 1.3616e-09 | 4.0486e-09 | 2.1653e-09 | 1.6806e-10
23981.156 | 3.9347e-08 | 4.1506e-08 | 8.7755e-10 | 4.5594e-08 | 3.7718e-08 | 1.3664e-09 | 4.0252e-09 | 2.1326e-09 | 1.6672e-10
23993.324 | 4.0086e-08 | 4.1568e-08 | 8.7574e-10 | 4.4597e-08 | 3.8002e-08 | 1.358e-09 | 4.0516e-09 | 2.1411e-09 | 1.6739e-10
24005.49 | 3.9563e-08 | 4.1641e-08 | 8.7613e-10 | 4.4703e-08 | 3.7503e-08 | 1.3632e-09 | 4.0057e-09 | 2.1368e-09 | 1.6545e-10
24017.658 | 3.9703e-08 | 4.1626e-08 | 8.7484e-10 | 4.4267e-08 | 3.7838e-08 | 1.366e-09 | 4.0353e-09 | 2.1359e-09 | 1.6596e-10
24029.824 | 3.924e-08 | 4.1782e-08 | 8.6094e-10 | 4.4768e-08 | 3.8078e-08 | 1.3611e-09 | 3.986e-09 | 2.1584e-09 | 1.665e-10
24041.992 | 4.0122e-08 | 4.176e-08 | 8.6495e-10 | 4.4732e-08 | 3.7616e-08 | 1.364e-09 | 4.0555e-09 | 2.1541e-09 | 1.6704e-10
24054.158 | 3.9821e-08 | 4.1607e-08 | 8.6883e-10 | 4.4951e-08 | 3.8414e-08 | 1.3883e-09 | 4.1008e-09 | 2.1821e-09 | 1.6694e-10
24066.326 | 4e-08 | 4.1468e-08 | 8.6687e-10 | 4.4359e-08 | 3.7684e-08 | 1.375e-09 | 4.0142e-09 | 2.1426e-09 | 1.6595e-10
24078.492 | 4.0242e-08 | 4.1602e-08 | 8.6563e-10 | 4.4928e-08 | 3.8115e-08 | 1.3706e-09 | 3.9888e-09 | 2.2231e-09 | 1.7233e-10
24090.66 | 4.1412e-08 | 4.0291e-08 | 9.1228e-10 | 4.537e-08 | 3.772e-08 | 1.4038e-09 | 4.1221e-09 | 2.1866e-09 | 1.708e-10
24102.826 | 4.0111e-08 | 3.976e-08 | 8.9466e-10 | 4.4902e-08 | 3.7948e-08 | 1.3759e-09 | 4.0758e-09 | 2.1562e-09 | 1.7113e-10
24114.994 | 3.9696e-08 | 3.98e-08 | 8.928e-10 | 4.4191e-08 | 3.7175e-08 | 1.354e-09 | 3.9791e-09 | 2.1634e-09 | 1.6694e-10
24127.16 | 3.9308e-08 | 4.0196e-08 | 8.894e-10 | 4.4616e-08 | 3.7357e-08 | 1.358e-09 | 4.033e-09 | 2.1178e-09 | 1.651e-10
24139.328 | 3.8934e-08 | 4.0257e-08 | 8.8213e-10 | 4.437e-08 | 3.7126e-08 | 1.3686e-09 | 4.0629e-09 | 2.1423e-09 | 1.6681e-10
24151.494 | 3.8768e-08 | 4.0257e-08 | 8.8543e-10 | 4.4765e-08 | 3.7037e-08 | 1.3535e-09 | 3.9903e-09 | 2.1181e-09 | 1.6386e-10
24163.662 | 3.9889e-08 | 3.9921e-08 | 8.8176e-10 | 4.4268e-08 | 3.6894e-08 | 1.3406e-09 | 3.9438e-09 | 2.1183e-09 | 1.6086e-10
24175.828 | 3.8392e-08 | 4.0226e-08 | 8.7481e-10 | 4.3788e-08 | 3.656e-08 | 1.3398e-09 | 3.9553e-09 | 2.1127e-09 | 1.6332e-10
24187.996 | 3.882e-08 | 4.0651e-08 | 8.7805e-10 | 4.4555e-08 | 3.6643e-08 | 1.3403e-09 | 3.9344e-09 | 2.1154e-09 | 1.6262e-10
24200.162 | 3.873e-08 | 4.012e-08 | 8.6285e-10 | 4.4126e-08 | 3.7082e-08 | 1.3511e-09 | 3.9707e-09 | 2.1272e-09 | 1.6284e-10
24212.33 | 3.9404e-08 | 4.0426e-08 | 8.787e-10 | 4.3759e-08 | 3.6566e-08 | 1.3463e-09 | 4.0044e-09 | 2.1224e-09 | 1.6228e-10
24224.496 | 3.9083e-08 | 4.055e-08 | 8.6836e-10 | 4.4618e-08 | 3.7343e-08 | 1.3444e-09 | 3.9481e-09 | 2.1206e-09 | 1.6232e-10
24236.664 | 3.9072e-08 | 4.0549e-08 | 8.7896e-10 | 4.4681e-08 | 3.6873e-08 | 1.3419e-09 | 3.9913e-09 | 2.1395e-09 | 1.6404e-10
24248.83 | 3.9059e-08 | 4.1141e-08 | 8.6535e-10 | 4.4607e-08 | 3.7091e-08 | 1.3411e-09 | 4.031e-09 | 2.0992e-09 | 1.622e-10
24260.998 | 3.911e-08 | 4.0765e-08 | 8.6233e-10 | 4.4424e-08 | 3.7126e-08 | 1.3312e-09 | 3.9358e-09 | 2.1036e-09 | 1.6232e-10
24273.164 | 3.9377e-08 | 4.0906e-08 | 8.4826e-10 | 4.4394e-08 | 3.6944e-08 | 1.3438e-09 | 3.9966e-09 | 2.1083e-09 | 1.6248e-10
24285.332 | 3.953e-08 | 4.1215e-08 | 8.4615e-10 | 4.4039e-08 | 3.6937e-08 | 1.3442e-09 | 3.983e-09 | 2.0994e-09 | 1.6248e-10
24297.498 | 3.9616e-08 | 4.0707e-08 | 8.5526e-10 | 4.4316e-08 | 3.694e-08 | 1.3524e-09 | 3.9888e-09 | 2.1311e-09 | 1.6501e-10
24309.666 | 3.9822e-08 | 4.1433e-08 | 8.6098e-10 | 4.4645e-08 | 3.72e-08 | 1.3503e-09 | 3.9683e-09 | 2.1212e-09 | 1.6191e-10
24321.832 | 3.9573e-08 | 4.0952e-08 | 8.5185e-10 | 4.4387e-08 | 3.7087e-08 | 1.3347e-09 | 3.9383e-09 | 2.1026e-09 | 1.6199e-10
24334 | 3.9362e-08 | 4.0989e-08 | 8.5382e-10 | 4.4628e-08 | 3.6901e-08 | 1.3442e-09 | 3.9124e-09 | 2.1153e-09 | 1.6194e-10
24346.168 | 3.9747e-08 | 4.0919e-08 | 8.6332e-10 | 4.498e-08 | 3.7417e-08 | 1.3623e-09 | 4.0143e-09 | 2.1123e-09 | 1.6165e-10
24358.334 | 3.8982e-08 | 4.0241e-08 | 8.4085e-10 | 4.3447e-08 | 3.6363e-08 | 1.3231e-09 | 3.8996e-09 | 2.0618e-09 | 1.582e-10
24370.502 | 3.8195e-08 | 4.0272e-08 | 8.2585e-10 | 4.2739e-08 | 3.6402e-08 | 1.3107e-09 | 3.8765e-09 | 2.0634e-09 | 1.5688e-10
24382.668 | 3.8246e-08 | 3.9922e-08 | 8.1837e-10 | 4.2991e-08 | 3.591e-08 | 1.3058e-09 | 3.8158e-09 | 2.0567e-09 | 1.5654e-10
24394.836 | 3.8494e-08 | 4.0265e-08 | 8.1367e-10 | 4.3118e-08 | 3.6426e-08 | 1.3089e-09 | 3.8073e-09 | 2.061e-09 | 1.5684e-10
24407.002 | 3.8686e-08 | 4.0241e-08 | 8.1976e-10 | 4.2904e-08 | 3.6011e-08 | 1.31e-09 | 3.8433e-09 | 2.0625e-09 | 1.5783e-10
24419.17 | 3.8225e-08 | 4.0402e-08 | 8.1182e-10 | 4.3066e-08 | 3.6031e-08 | 1.3086e-09 | 3.8752e-09 | 2.0535e-09 | 1.5668e-10
24431.336 | 3.8342e-08 | 4.058e-08 | 8.1572e-10 | 4.3439e-08 | 3.662e-08 | 1.3135e-09 | 3.8689e-09 | 2.0452e-09 | 1.596e-10
24443.504 | 3.8869e-08 | 4.0558e-08 | 8.0725e-10 | 4.3706e-08 | 3.6922e-08 | 1.3296e-09 | 3.8628e-09 | 2.0773e-09 | 1.5841e-10
24455.67 | 3.8825e-08 | 4.0824e-08 | 8.2076e-10 | 4.3265e-08 | 3.6545e-08 | 1.3121e-09 | 3.8999e-09 | 2.0616e-09 | 1.5656e-10
24467.838 | 3.9133e-08 | 4.0768e-08 | 8.2093e-10 | 4.3655e-08 | 3.6523e-08 | 1.31e-09 | 3.8736e-09 | 2.0628e-09 | 1.5674e-10
24480.004 | 3.8894e-08 | 4.0843e-08 | 8.1855e-10 | 4.368e-08 | 3.6681e-08 | 1.3303e-09 | 3.8621e-09 | 2.0789e-09 | 1.5816e-10
24492.172 | 3.8596e-08 | 4.0961e-08 | 8.1541e-10 | 4.3152e-08 | 3.6471e-08 | 1.3219e-09 | 3.764e-09 | 1.98e-09 | 1.5229e-10
24504.338 | 3.8212e-08 | 4.0093e-08 | 7.7475e-10 | 4.2455e-08 | 3.521e-08 | 1.2786e-09 | 3.7561e-09 | 1.9858e-09 | 1.5061e-10
24516.506 | 3.7331e-08 | 3.9841e-08 | 7.738e-10 | 4.1789e-08 | 3.4793e-08 | 1.2729e-09 | 3.7273e-09 | 1.9935e-09 | 1.5111e-10
24528.672 | 3.7789e-08 | 4.0215e-08 | 7.7447e-10 | 4.1725e-08 | 3.5205e-08 | 1.2801e-09 | 3.7547e-09 | 2.0103e-09 | 1.5253e-10
24540.84 | 3.8445e-08 | 3.9883e-08 | 7.7942e-10 | 4.2397e-08 | 3.5059e-08 | 1.2817e-09 | 3.7421e-09 | 1.9971e-09 | 1.5042e-10
24553.006 | 3.7713e-08 | 3.9821e-08 | 7.7849e-10 | 4.1935e-08 | 3.5332e-08 | 1.2797e-09 | 3.7107e-09 | 1.9825e-09 | 1.5163e-10
24565.174 | 3.7582e-08 | 3.9264e-08 | 7.7517e-10 | 4.1359e-08 | 3.5146e-08 | 1.2865e-09 | 3.7447e-09 | 1.9883e-09 | 1.5122e-10
24577.34 | 3.8523e-08 | 3.9903e-08 | 7.8383e-10 | 4.2045e-08 | 3.5192e-08 | 1.281e-09 | 3.7417e-09 | 1.9866e-09 | 1.5079e-10
24589.508 | 3.7688e-08 | 3.9313e-08 | 7.9163e-10 | 4.1537e-08 | 3.5444e-08 | 1.2748e-09 | 3.6897e-09 | 1.9872e-09 | 1.4903e-10
24601.674 | 3.7366e-08 | 3.9222e-08 | 7.8435e-10 | 4.1543e-08 | 3.4951e-08 | 1.2708e-09 | 3.744e-09 | 1.9885e-09 | 1.5153e-10
24613.842 | 3.7946e-08 | 3.9391e-08 | 7.8137e-10 | 4.1536e-08 | 3.5226e-08 | 1.2854e-09 | 3.6944e-09 | 2.0033e-09 | 1.5114e-10
24626.008 | 3.8279e-08 | 3.9113e-08 | 7.8287e-10 | 4.1825e-08 | 3.521e-08 | 1.2787e-09 | 3.7011e-09 | 1.9909e-09 | 1.5148e-10
24638.176 | 3.7457e-08 | 3.8989e-08 | 7.8482e-10 | 4.1186e-08 | 3.5105e-08 | 1.2966e-09 | 3.6996e-09 | 1.9617e-09 | 1.4976e-10
24650.342 | 3.7515e-08 | 3.9355e-08 | 7.7889e-10 | 4.1266e-08 | 3.4584e-08 | 1.2786e-09 | 3.7452e-09 | 1.9607e-09 | 1.509e-10
24662.51 | 3.718e-08 | 3.9021e-08 | 7.8609e-10 | 4.1399e-08 | 3.5178e-08 | 1.2988e-09 | 3.7227e-09 | 2.0044e-09 | 1.4964e-10
24674.676 | 3.8029e-08 | 3.9474e-08 | 7.9244e-10 | 4.131e-08 | 3.5227e-08 | 1.2828e-09 | 3.7134e-09 | 1.9917e-09 | 1.512e-10
24686.844 | 3.7509e-08 | 3.9483e-08 | 7.7935e-10 | 4.1509e-08 | 3.5125e-08 | 1.3031e-09 | 3.7244e-09 | 1.9811e-09 | 1.5099e-10
24699.01 | 3.7501e-08 | 3.9575e-08 | 7.7187e-10 | 4.1587e-08 | 3.5238e-08 | 1.2852e-09 | 3.7136e-09 | 1.9793e-09 | 1.5e-10
24711.178 | 3.7659e-08 | 3.9475e-08 | 7.8722e-10 | 4.1423e-08 | 3.5066e-08 | 1.2868e-09 | 3.7327e-09 | 1.9852e-09 | 1.5026e-10
24723.344 | 3.7696e-08 | 3.946e-08 | 7.8026e-10 | 4.1339e-08 | 3.4975e-08 | 1.2846e-09 | 3.7237e-09 | 1.9738e-09 | 1.5001e-10
24735.512 | 3.7714e-08 | 3.9261e-08 | 7.8073e-10 | 4.1331e-08 | 3.4921e-08 | 1.2884e-09 | 3.7105e-09 | 1.9837e-09 | 1.5084e-10
24747.678 | 3.7719e-08 | 3.9172e-08 | 7.7362e-10 | 4.1596e-08 | 3.5276e-08 | 1.2888e-09 | 3.6893e-09 | 1.9752e-09 | 1.509e-10
24759.846 | 3.7738e-08 | 3.9312e-08 | 7.8484e-10 | 4.1448e-08 | 3.5244e-08 | 1.2829e-09 | 3.7106e-09 | 1.9519e-09 | 1.5341e-10
24772.012 | 3.8257e-08 | 3.9662e-08 | 7.8178e-10 | 4.1645e-08 | 3.5388e-08 | 1.2892e-09 | 3.7538e-09 | 2.0026e-09 | 1.5342e-10
24784.18 | 3.8287e-08 | 4.0074e-08 | 7.7237e-10 | 4.0994e-08 | 3.5348e-08 | 1.2757e-09 | 3.7109e-09 | 1.9439e-09 | 1.518e-10
24796.346 | 3.7887e-08 | 3.9855e-08 | 7.8249e-10 | 4.1574e-08 | 3.4863e-08 | 1.2762e-09 | 3.7325e-09 | 1.9878e-09 | 1.5096e-10
24808.514 | 3.7534e-08 | 3.98e-08 | 7.8632e-10 | 4.1635e-08 | 3.5024e-08 | 1.2883e-09 | 3.7354e-09 | 2.0264e-09 | 1.5036e-10
24820.68 | 3.7315e-08 | 3.9526e-08 | 7.8447e-10 | 4.1736e-08 | 3.4835e-08 | 1.2906e-09 | 3.6915e-09 | 1.9903e-09 | 1.5134e-10
24832.848 | 3.7323e-08 | 3.9887e-08 | 7.9052e-10 | 4.1347e-08 | 3.493e-08 | 1.2732e-09 | 3.7061e-09 | 1.9848e-09 | 1.5232e-10
24845.014 | 3.7225e-08 | 4.0136e-08 | 7.8432e-10 | 4.1389e-08 | 3.5125e-08 | 1.2907e-09 | 3.7541e-09 | 1.9976e-09 | 1.5286e-10
24857.182 | 3.7447e-08 | 4.0287e-08 | 7.8194e-10 | 4.1738e-08 | 3.4721e-08 | 1.3023e-09 | 3.7488e-09 | 1.9894e-09 | 1.5373e-10
24869.348 | 3.7291e-08 | 4.0137e-08 | 7.8018e-10 | 4.2057e-08 | 3.5132e-08 | 1.3024e-09 | 3.7683e-09 | 1.9853e-09 | 1.5307e-10
24881.516 | 3.764e-08 | 4.0678e-08 | 7.9521e-10 | 4.2199e-08 | 3.4812e-08 | 1.2926e-09 | 3.7448e-09 | 1.9872e-09 | 1.5232e-10
24893.682 | 3.7378e-08 | 4.0151e-08 | 7.9651e-10 | 4.2099e-08 | 3.4802e-08 | 1.2932e-09 | 3.7148e-09 | 2.0041e-09 | 1.5143e-10
24905.85 | 3.7314e-08 | 4.0469e-08 | 7.7857e-10 | 4.1959e-08 | 3.5367e-08 | 1.3093e-09 | 3.7593e-09 | 2.0084e-09 | 1.5352e-10
24918.016 | 3.7858e-08 | 4.0066e-08 | 7.8472e-10 | 4.2244e-08 | 3.5278e-08 | 1.305e-09 | 3.724e-09 | 2.0176e-09 | 1.5554e-10
24930.184 | 3.7696e-08 | 4.0695e-08 | 7.9075e-10 | 4.2355e-08 | 3.5758e-08 | 1.3245e-09 | 3.8028e-09 | 2.0296e-09 | 1.5482e-10
24942.35 | 3.821e-08 | 4.1098e-08 | 7.9403e-10 | 4.2653e-08 | 3.5726e-08 | 1.3142e-09 | 3.7634e-09 | 2.0224e-09 | 1.5435e-10
24954.518 | 3.7775e-08 | 4.0905e-08 | 7.9713e-10 | 4.2221e-08 | 3.5251e-08 | 1.3246e-09 | 3.7787e-09 | 2.0212e-09 | 1.5628e-10
24966.684 | 3.8032e-08 | 4.108e-08 | 8.0838e-10 | 4.2974e-08 | 3.596e-08 | 1.3282e-09 | 3.8711e-09 | 2.0462e-09 | 1.5729e-10
24978.852 | 3.864e-08 | 4.1145e-08 | 8.0123e-10 | 4.3101e-08 | 3.6416e-08 | 1.3408e-09 | 3.8466e-09 | 2.0545e-09 | 1.5706e-10
24991.018 | 3.8402e-08 | 4.1089e-08 | 7.9553e-10 | 4.2997e-08 | 3.6519e-08 | 1.3277e-09 | 3.8501e-09 | 2.0491e-09 | 1.585e-10
25003.186 | 3.8131e-08 | 4.173e-08 | 8.0603e-10 | 4.342e-08 | 3.6099e-08 | 1.3388e-09 | 3.8452e-09 | 2.0562e-09 | 1.5718e-10
25015.352 | 3.8718e-08 | 4.1219e-08 | 8.1535e-10 | 4.3259e-08 | 3.6651e-08 | 1.3357e-09 | 3.8921e-09 | 2.082e-09 | 1.6017e-10
25027.52 | 3.9121e-08 | 4.1709e-08 | 8.1139e-10 | 4.4028e-08 | 3.6689e-08 | 1.3553e-09 | 3.8941e-09 | 2.0994e-09 | 1.5882e-10
25039.686 | 3.8959e-08 | 4.1634e-08 | 8.2136e-10 | 4.4243e-08 | 3.6806e-08 | 1.3503e-09 | 3.9019e-09 | 2.11e-09 | 1.6168e-10
25051.854 | 3.9425e-08 | 4.1922e-08 | 8.2023e-10 | 4.3392e-08 | 3.6812e-08 | 1.3552e-09 | 3.9271e-09 | 2.1105e-09 | 1.5966e-10
25064.02 | 3.9677e-08 | 4.1926e-08 | 8.3845e-10 | 4.4214e-08 | 3.688e-08 | 1.3654e-09 | 3.9447e-09 | 2.1119e-09 | 1.6114e-10
25076.188 | 3.9359e-08 | 4.1786e-08 | 8.512e-10 | 4.4052e-08 | 3.6515e-08 | 1.3581e-09 | 3.9481e-09 | 2.0902e-09 | 1.5914e-10
25088.354 | 3.9257e-08 | 4.2181e-08 | 8.3481e-10 | 4.4058e-08 | 3.7249e-08 | 1.3661e-09 | 3.9687e-09 | 2.1042e-09 | 1.6323e-10
25100.521 | 3.9278e-08 | 4.2796e-08 | 8.3907e-10 | 4.4268e-08 | 3.6884e-08 | 1.3718e-09 | 3.9752e-09 | 2.0768e-09 | 1.6184e-10
25112.688 | 4.1566e-08 | 4.2152e-08 | 8.3693e-10 | 4.5186e-08 | 3.7314e-08 | 1.4001e-09 | 3.979e-09 | 2.1152e-09 | 1.6096e-10
25124.855 | 4.0472e-08 | 4.2249e-08 | 8.5981e-10 | 4.5065e-08 | 3.8074e-08 | 1.404e-09 | 4.072e-09 | 2.1516e-09 | 1.6793e-10
25137.021 | 4.1504e-08 | 4.3136e-08 | 8.8229e-10 | 4.5708e-08 | 3.7727e-08 | 1.4026e-09 | 4.1215e-09 | 2.1704e-09 | 1.6841e-10
25149.189 | 4.0786e-08 | 4.3161e-08 | 8.9098e-10 | 4.611e-08 | 3.8396e-08 | 1.4173e-09 | 4.0923e-09 | 2.1948e-09 | 1.6537e-10
25161.355 | 4.0473e-08 | 4.3232e-08 | 8.9235e-10 | 4.6008e-08 | 3.8277e-08 | 1.419e-09 | 4.1598e-09 | 2.2013e-09 | 1.6855e-10
25173.523 | 4.1167e-08 | 4.2826e-08 | 9.0694e-10 | 4.6565e-08 | 3.827e-08 | 1.4293e-09 | 4.101e-09 | 2.1963e-09 | 1.6914e-10
25185.689 | 4.058e-08 | 4.296e-08 | 9.1905e-10 | 4.6581e-08 | 3.8119e-08 | 1.417e-09 | 4.1242e-09 | 2.2046e-09 | 1.6811e-10
25197.857 | 4.0378e-08 | 4.2662e-08 | 9.0409e-10 | 4.6475e-08 | 3.8214e-08 | 1.4266e-09 | 4.1478e-09 | 2.2044e-09 | 1.6928e-10
25210.023 | 4.046e-08 | 4.2994e-08 | 9.1311e-10 | 4.6175e-08 | 3.8408e-08 | 1.4252e-09 | 4.1332e-09 | 2.2032e-09 | 1.6868e-10
25222.191 | 4.0456e-08 | 4.3409e-08 | 9.2177e-10 | 4.6039e-08 | 3.8416e-08 | 1.4227e-09 | 4.1275e-09 | 2.1917e-09 | 1.6978e-10
25234.357 | 4.0717e-08 | 4.3516e-08 | 9.1548e-10 | 4.6427e-08 | 3.8519e-08 | 1.4114e-09 | 4.1517e-09 | 2.2239e-09 | 1.7028e-10
25246.525 | 4.0957e-08 | 4.3697e-08 | 9.2398e-10 | 4.6576e-08 | 3.8631e-08 | 1.4341e-09 | 4.1615e-09 | 2.2273e-09 | 1.6966e-10
25258.691 | 4.1039e-08 | 4.3601e-08 | 9.2581e-10 | 4.6835e-08 | 3.8716e-08 | 1.4267e-09 | 4.1223e-09 | 2.2359e-09 | 1.7092e-10
25270.859 | 4.0238e-08 | 4.3721e-08 | 9.263e-10 | 4.6937e-08 | 3.8884e-08 | 1.4506e-09 | 4.1995e-09 | 2.2115e-09 | 1.7083e-10
25283.025 | 4.0649e-08 | 4.3397e-08 | 9.149e-10 | 4.6805e-08 | 3.8443e-08 | 1.4361e-09 | 4.1995e-09 | 2.2468e-09 | 1.6916e-10
25295.193 | 4.0709e-08 | 4.3107e-08 | 9.2723e-10 | 4.7466e-08 | 3.8794e-08 | 1.423e-09 | 4.2347e-09 | 2.2396e-09 | 1.7136e-10
25307.359 | 4.1031e-08 | 4.3342e-08 | 9.2248e-10 | 4.6852e-08 | 3.8407e-08 | 1.4491e-09 | 4.1983e-09 | 2.211e-09 | 1.7025e-10
25319.527 | 4.0836e-08 | 4.3244e-08 | 9.1807e-10 | 4.6992e-08 | 3.803e-08 | 1.429e-09 | 4.1318e-09 | 2.2329e-09 | 1.6999e-10
25331.693 | 4.0507e-08 | 4.3143e-08 | 9.2447e-10 | 4.6255e-08 | 3.8682e-08 | 1.4228e-09 | 4.2119e-09 | 2.2457e-09 | 1.72e-10
25343.861 | 4.0633e-08 | 4.3429e-08 | 9.3598e-10 | 4.6701e-08 | 3.817e-08 | 1.4463e-09 | 4.1972e-09 | 2.2288e-09 | 1.7206e-10
25356.027 | 4.0969e-08 | 4.307e-08 | 9.227e-10 | 4.6974e-08 | 3.8311e-08 | 1.4313e-09 | 4.2057e-09 | 2.2175e-09 | 1.6895e-10
25368.195 | 4.0618e-08 | 4.3299e-08 | 9.2782e-10 | 4.6489e-08 | 3.8374e-08 | 1.4206e-09 | 4.1736e-09 | 2.2421e-09 | 1.7021e-10
25380.361 | 4.0963e-08 | 4.3352e-08 | 9.34e-10 | 4.7172e-08 | 3.8756e-08 | 1.4387e-09 | 4.226e-09 | 2.2778e-09 | 1.6925e-10
25392.529 | 4.0796e-08 | 4.3629e-08 | 9.314e-10 | 4.6851e-08 | 3.8504e-08 | 1.4382e-09 | 4.2076e-09 | 2.2635e-09 | 1.7052e-10
25404.695 | 4.0718e-08 | 4.3601e-08 | 9.3158e-10 | 4.7284e-08 | 3.8861e-08 | 1.4295e-09 | 4.2722e-09 | 2.2649e-09 | 1.7168e-10
25416.863 | 4.1105e-08 | 4.346e-08 | 9.2475e-10 | 4.6805e-08 | 3.8381e-08 | 1.4544e-09 | 4.2143e-09 | 2.2659e-09 | 1.7099e-10
25429.029 | 4.1399e-08 | 4.3787e-08 | 9.2986e-10 | 4.7775e-08 | 3.8485e-08 | 1.4539e-09 | 4.2338e-09 | 2.2719e-09 | 1.7164e-10
25441.197 | 4.0659e-08 | 4.3668e-08 | 9.3445e-10 | 4.7275e-08 | 3.8773e-08 | 1.4341e-09 | 4.2075e-09 | 2.2244e-09 | 1.7214e-10
25453.363 | 4.0797e-08 | 4.3522e-08 | 9.3049e-10 | 4.7476e-08 | 3.8906e-08 | 1.4559e-09 | 4.2759e-09 | 2.2561e-09 | 1.7232e-10
25465.531 | 4.0707e-08 | 4.3695e-08 | 9.3169e-10 | 4.7349e-08 | 3.8843e-08 | 1.4548e-09 | 4.2298e-09 | 2.2768e-09 | 1.7376e-10
25477.697 | 4.0942e-08 | 4.4111e-08 | 9.2203e-10 | 4.7271e-08 | 3.8374e-08 | 1.4587e-09 | 4.2467e-09 | 2.2844e-09 | 1.7201e-10
25489.865 | 4.1053e-08 | 4.421e-08 | 9.445e-10 | 4.7718e-08 | 3.8635e-08 | 1.4648e-09 | 4.2189e-09 | 2.2787e-09 | 1.7416e-10
25502.031 | 4.1331e-08 | 4.4435e-08 | 9.4186e-10 | 4.7638e-08 | 3.8601e-08 | 1.4691e-09 | 4.2821e-09 | 2.2681e-09 | 1.7054e-10
25514.199 | 4.0976e-08 | 4.4217e-08 | 9.3716e-10 | 4.7626e-08 | 3.9092e-08 | 1.459e-09 | 4.2415e-09 | 2.2817e-09 | 1.7087e-10
25526.365 | 4.1744e-08 | 4.4477e-08 | 9.3555e-10 | 4.7962e-08 | 3.9203e-08 | 1.4531e-09 | 4.2529e-09 | 2.2906e-09 | 1.7275e-10
25538.533 | 4.1322e-08 | 4.4594e-08 | 9.487e-10 | 4.7938e-08 | 3.8937e-08 | 1.4686e-09 | 4.2795e-09 | 2.3031e-09 | 1.7323e-10
25550.699 | 4.0963e-08 | 4.476e-08 | 9.4453e-10 | 4.7986e-08 | 3.902e-08 | 1.4627e-09 | 4.2678e-09 | 2.2795e-09 | 1.7435e-10
25562.867 | 4.1335e-08 | 4.4568e-08 | 9.3508e-10 | 4.8489e-08 | 3.9228e-08 | 1.4739e-09 | 4.2989e-09 | 2.3122e-09 | 1.7426e-10
25575.033 | 4.1678e-08 | 4.4331e-08 | 9.4729e-10 | 4.7793e-08 | 3.9178e-08 | 1.4515e-09 | 4.2596e-09 | 2.2908e-09 | 1.7188e-10
25587.201 | 4.2595e-08 | 4.4745e-08 | 9.3736e-10 | 4.7419e-08 | 3.8713e-08 | 1.4719e-09 | 4.2785e-09 | 2.2723e-09 | 1.6972e-10
25599.367 | 4.1718e-08 | 4.3158e-08 | 9.0926e-10 | 4.6552e-08 | 3.7809e-08 | 1.4091e-09 | 4.0882e-09 | 2.1913e-09 | 1.6521e-10
25611.535 | 4.0744e-08 | 4.2002e-08 | 8.9856e-10 | 4.5372e-08 | 3.738e-08 | 1.4032e-09 | 4.0053e-09 | 2.164e-09 | 1.6279e-10
25623.701 | 3.9335e-08 | 4.0917e-08 | 8.8259e-10 | 4.4553e-08 | 3.6892e-08 | 1.3693e-09 | 3.9832e-09 | 2.1634e-09 | 1.611e-10
25635.869 | 3.9229e-08 | 4.0722e-08 | 8.8651e-10 | 4.4658e-08 | 3.6381e-08 | 1.3766e-09 | 3.9554e-09 | 2.1189e-09 | 1.6219e-10
25648.035 | 3.8672e-08 | 4.1274e-08 | 8.8497e-10 | 4.4897e-08 | 3.6501e-08 | 1.3677e-09 | 4.0403e-09 | 2.1292e-09 | 1.6124e-10
25660.203 | 3.8018e-08 | 4.0873e-08 | 8.7749e-10 | 4.4285e-08 | 3.6495e-08 | 1.3744e-09 | 3.9459e-09 | 2.1414e-09 | 1.6041e-10
25672.369 | 3.7721e-08 | 4.1385e-08 | 8.8029e-10 | 4.4394e-08 | 3.6238e-08 | 1.354e-09 | 3.9999e-09 | 2.1077e-09 | 1.5879e-10
25684.537 | 3.8414e-08 | 4.0689e-08 | 8.8186e-10 | 4.4219e-08 | 3.6249e-08 | 1.3652e-09 | 3.993e-09 | 2.1141e-09 | 1.574e-10
25696.703 | 3.8315e-08 | 4.0816e-08 | 8.766e-10 | 4.4425e-08 | 3.595e-08 | 1.3722e-09 | 3.9647e-09 | 2.12e-09 | 1.5863e-10
25708.871 | 3.8512e-08 | 4.0555e-08 | 8.7539e-10 | 4.4091e-08 | 3.6656e-08 | 1.3658e-09 | 3.9956e-09 | 2.1167e-09 | 1.5936e-10
25721.037 | 3.8313e-08 | 4.0625e-08 | 8.7592e-10 | 4.3904e-08 | 3.6449e-08 | 1.3599e-09 | 3.9522e-09 | 2.1035e-09 | 1.587e-10
25733.205 | 3.8539e-08 | 4.0637e-08 | 8.7553e-10 | 4.3647e-08 | 3.6052e-08 | 1.3532e-09 | 3.9945e-09 | 2.1266e-09 | 1.5827e-10
25745.371 | 3.8485e-08 | 4.1159e-08 | 8.8872e-10 | 4.3857e-08 | 3.6381e-08 | 1.3726e-09 | 3.9717e-09 | 2.1084e-09 | 1.5612e-10
25757.539 | 3.8285e-08 | 4.1038e-08 | 8.7158e-10 | 4.4144e-08 | 3.5954e-08 | 1.3658e-09 | 3.959e-09 | 2.1543e-09 | 1.5975e-10
25769.705 | 3.8413e-08 | 4.0798e-08 | 8.7825e-10 | 4.3908e-08 | 3.6073e-08 | 1.3697e-09 | 3.9565e-09 | 2.1262e-09 | 1.5902e-10
25781.873 | 3.8323e-08 | 4.0744e-08 | 8.8105e-10 | 4.4318e-08 | 3.6458e-08 | 1.3707e-09 | 3.9796e-09 | 2.1369e-09 | 1.5944e-10
25794.039 | 3.8087e-08 | 4.0645e-08 | 8.8178e-10 | 4.4742e-08 | 3.6301e-08 | 1.3691e-09 | 4.0105e-09 | 2.1286e-09 | 1.5858e-10
25806.207 | 3.8104e-08 | 4.0676e-08 | 8.7612e-10 | 4.4096e-08 | 3.6251e-08 | 1.3719e-09 | 3.985e-09 | 2.1304e-09 | 1.5808e-10
25818.373 | 3.8762e-08 | 4.0977e-08 | 8.9284e-10 | 4.5156e-08 | 3.6082e-08 | 1.3656e-09 | 4.0551e-09 | 2.1528e-09 | 1.593e-10
25830.541 | 3.849e-08 | 4.1022e-08 | 8.9583e-10 | 4.5516e-08 | 3.6524e-08 | 1.3793e-09 | 4.0151e-09 | 2.1719e-09 | 1.6097e-10
25842.707 | 3.8696e-08 | 4.0956e-08 | 8.8756e-10 | 4.5276e-08 | 3.6686e-08 | 1.3818e-09 | 4.0143e-09 | 2.1565e-09 | 1.5996e-10
25854.875 | 3.9129e-08 | 4.0805e-08 | 8.9265e-10 | 4.5392e-08 | 3.6971e-08 | 1.3957e-09 | 4.0213e-09 | 2.1606e-09 | 1.5923e-10
25867.043 | 3.9272e-08 | 4.0857e-08 | 8.8196e-10 | 4.4872e-08 | 3.651e-08 | 1.3804e-09 | 4.0473e-09 | 2.1132e-09 | 1.6274e-10
25879.209 | 3.8883e-08 | 4.0824e-08 | 8.8976e-10 | 4.4199e-08 | 3.6418e-08 | 1.3848e-09 | 3.991e-09 | 2.1367e-09 | 1.6044e-10
25891.377 | 3.8689e-08 | 4.0568e-08 | 8.8849e-10 | 4.4766e-08 | 3.6086e-08 | 1.3891e-09 | 4.0205e-09 | 2.1355e-09 | 1.6013e-10
25903.543 | 3.8454e-08 | 4.0977e-08 | 8.8458e-10 | 4.4685e-08 | 3.6362e-08 | 1.3797e-09 | 3.9872e-09 | 2.148e-09 | 1.6095e-10
25915.711 | 3.8489e-08 | 4.0919e-08 | 8.8109e-10 | 4.4958e-08 | 3.6469e-08 | 1.3838e-09 | 3.9997e-09 | 2.1419e-09 | 1.5932e-10
25927.877 | 3.889e-08 | 4.161e-08 | 8.7055e-10 | 4.4233e-08 | 3.6173e-08 | 1.3775e-09 | 3.9874e-09 | 2.1198e-09 | 1.5701e-10
25940.045 | 3.8273e-08 | 4.0548e-08 | 8.6202e-10 | 4.4026e-08 | 3.6077e-08 | 1.373e-09 | 3.972e-09 | 2.0878e-09 | 1.5692e-10
25952.211 | 3.8158e-08 | 4.0466e-08 | 8.7699e-10 | 4.3756e-08 | 3.6324e-08 | 1.3688e-09 | 3.9378e-09 | 2.101e-09 | 1.5761e-10
25964.379 | 3.79e-08 | 4.0846e-08 | 8.605e-10 | 4.4368e-08 | 3.6162e-08 | 1.3721e-09 | 3.9271e-09 | 2.1119e-09 | 1.5825e-10
25976.545 | 3.8433e-08 | 4.0593e-08 | 8.5974e-10 | 4.4331e-08 | 3.6105e-08 | 1.3638e-09 | 3.8973e-09 | 2.1086e-09 | 1.5722e-10
25988.713 | 3.8097e-08 | 4.0534e-08 | 8.7077e-10 | 4.4211e-08 | 3.5922e-08 | 1.3642e-09 | 3.9547e-09 | 2.1245e-09 | 1.5711e-10
26000.879 | 3.8017e-08 | 4.0789e-08 | 8.5377e-10 | 4.4367e-08 | 3.5676e-08 | 1.3622e-09 | 3.9496e-09 | 2.1052e-09 | 1.5676e-10
26013.047 | 3.7876e-08 | 4.0867e-08 | 8.6951e-10 | 4.4294e-08 | 3.5653e-08 | 1.3898e-09 | 3.9651e-09 | 2.1477e-09 | 1.5814e-10
26025.213 | 3.8259e-08 | 4.0926e-08 | 8.8084e-10 | 4.4288e-08 | 3.6317e-08 | 1.3781e-09 | 3.9911e-09 | 2.136e-09 | 1.5961e-10
26037.381 | 3.829e-08 | 4.0962e-08 | 8.7226e-10 | 4.4316e-08 | 3.6194e-08 | 1.3708e-09 | 3.9633e-09 | 2.1088e-09 | 1.5847e-10
26049.547 | 3.854e-08 | 4.0788e-08 | 8.6412e-10 | 4.4515e-08 | 3.5295e-08 | 1.3729e-09 | 3.9349e-09 | 2.1115e-09 | 1.5738e-10
26061.715 | 3.8368e-08 | 4.1288e-08 | 8.7478e-10 | 4.5106e-08 | 3.6504e-08 | 1.3946e-09 | 4.0299e-09 | 2.1286e-09 | 1.5972e-10
26073.881 | 3.8799e-08 | 4.1974e-08 | 8.7483e-10 | 4.4808e-08 | 3.6207e-08 | 1.3752e-09 | 4.0519e-09 | 2.1316e-09 | 1.5816e-10
26086.049 | 3.8735e-08 | 4.1877e-08 | 8.6279e-10 | 4.455e-08 | 3.6061e-08 | 1.3643e-09 | 3.9459e-09 | 2.1272e-09 | 1.5379e-10
26098.215 | 3.8161e-08 | 4.1926e-08 | 8.6109e-10 | 4.451e-08 | 3.6054e-08 | 1.3659e-09 | 3.9869e-09 | 2.1397e-09 | 1.5707e-10
26110.383 | 3.8773e-08 | 4.1354e-08 | 8.6018e-10 | 4.479e-08 | 3.6319e-08 | 1.3931e-09 | 4.0171e-09 | 2.1478e-09 | 1.5867e-10
26122.549 | 3.9189e-08 | 4.2297e-08 | 8.6727e-10 | 4.5048e-08 | 3.6251e-08 | 1.3932e-09 | 4.0256e-09 | 2.1554e-09 | 1.5985e-10
26134.717 | 3.8764e-08 | 4.2233e-08 | 8.7157e-10 | 4.5231e-08 | 3.6563e-08 | 1.395e-09 | 3.9898e-09 | 2.1714e-09 | 1.5934e-10
26146.883 | 3.8759e-08 | 4.2242e-08 | 8.6617e-10 | 4.5015e-08 | 3.6202e-08 | 1.3853e-09 | 4.0318e-09 | 2.1332e-09 | 1.5875e-10
26159.051 | 3.8103e-08 | 4.1833e-08 | 8.6917e-10 | 4.4687e-08 | 3.6559e-08 | 1.4062e-09 | 4.0311e-09 | 2.1617e-09 | 1.5848e-10
26171.217 | 3.8942e-08 | 4.2036e-08 | 8.8015e-10 | 4.4849e-08 | 3.651e-08 | 1.3881e-09 | 4.0597e-09 | 2.1668e-09 | 1.5804e-10
26183.385 | 3.8488e-08 | 4.203e-08 | 8.7582e-10 | 4.459e-08 | 3.6316e-08 | 1.4013e-09 | 4.0319e-09 | 2.1622e-09 | 1.5907e-10
26195.551 | 3.894e-08 | 4.2289e-08 | 8.7714e-10 | 4.4746e-08 | 3.6152e-08 | 1.3898e-09 | 4.0834e-09 | 2.1605e-09 | 1.6038e-10
26207.719 | 3.9452e-08 | 4.2056e-08 | 8.849e-10 | 4.5608e-08 | 3.6839e-08 | 1.4106e-09 | 4.0683e-09 | 2.1707e-09 | 1.6082e-10
26219.885 | 3.9567e-08 | 4.2185e-08 | 8.8152e-10 | 4.6072e-08 | 3.698e-08 | 1.4218e-09 | 4.1255e-09 | 2.2108e-09 | 1.636e-10
26232.053 | 3.9759e-08 | 4.3061e-08 | 9.1044e-10 | 4.6206e-08 | 3.6828e-08 | 1.4238e-09 | 4.2083e-09 | 2.2544e-09 | 1.6395e-10
26244.219 | 3.9777e-08 | 4.2879e-08 | 9.148e-10 | 4.6799e-08 | 3.7129e-08 | 1.4247e-09 | 4.2039e-09 | 2.2091e-09 | 1.6296e-10
26256.387 | 3.9912e-08 | 4.2651e-08 | 9.0836e-10 | 4.6201e-08 | 3.7394e-08 | 1.4344e-09 | 4.2073e-09 | 2.2084e-09 | 1.6639e-10
26268.553 | 4.0014e-08 | 4.223e-08 | 9.2053e-10 | 4.668e-08 | 3.7557e-08 | 1.4155e-09 | 4.2014e-09 | 2.2296e-09 | 1.6374e-10
26280.721 | 4.0432e-08 | 4.2889e-08 | 9.2181e-10 | 4.6544e-08 | 3.752e-08 | 1.4227e-09 | 4.174e-09 | 2.2382e-09 | 1.6462e-10
26292.887 | 4.0443e-08 | 4.2696e-08 | 9.2686e-10 | 4.6872e-08 | 3.7293e-08 | 1.4374e-09 | 4.2006e-09 | 2.2643e-09 | 1.6538e-10
26305.055 | 4.0012e-08 | 4.2879e-08 | 9.1645e-10 | 4.7201e-08 | 3.756e-08 | 1.4403e-09 | 4.1738e-09 | 2.2371e-09 | 1.6574e-10
26317.221 | 3.9857e-08 | 4.3432e-08 | 9.1549e-10 | 4.6099e-08 | 3.755e-08 | 1.4411e-09 | 4.2456e-09 | 2.2263e-09 | 1.6618e-10
26329.389 | 4.0223e-08 | 4.338e-08 | 9.3173e-10 | 4.7462e-08 | 3.7369e-08 | 1.4527e-09 | 4.2238e-09 | 2.236e-09 | 1.6544e-10
26341.555 | 4.0213e-08 | 4.3267e-08 | 9.1759e-10 | 4.7111e-08 | 3.7442e-08 | 1.4514e-09 | 4.2115e-09 | 2.2516e-09 | 1.6553e-10
26353.723 | 3.9723e-08 | 4.3175e-08 | 9.3206e-10 | 4.7594e-08 | 3.8195e-08 | 1.4544e-09 | 4.2532e-09 | 2.2751e-09 | 1.6642e-10
26365.889 | 4.0352e-08 | 4.3187e-08 | 9.4741e-10 | 4.7333e-08 | 3.7643e-08 | 1.4559e-09 | 4.2975e-09 | 2.304e-09 | 1.6984e-10
26378.057 | 4.0659e-08 | 4.374e-08 | 9.4463e-10 | 4.7888e-08 | 3.8064e-08 | 1.4568e-09 | 4.3026e-09 | 2.316e-09 | 1.6931e-10
26390.223 | 4.0806e-08 | 4.3422e-08 | 9.5519e-10 | 4.7774e-08 | 3.7924e-08 | 1.4856e-09 | 4.3166e-09 | 2.3029e-09 | 1.6856e-10
26402.391 | 4.0188e-08 | 4.3839e-08 | 9.5854e-10 | 4.7834e-08 | 3.7978e-08 | 1.4522e-09 | 4.3437e-09 | 2.3214e-09 | 1.7085e-10
26414.557 | 4.0881e-08 | 4.3816e-08 | 9.6858e-10 | 4.8142e-08 | 3.835e-08 | 1.4764e-09 | 4.3205e-09 | 2.334e-09 | 1.7175e-10
26426.725 | 4.0116e-08 | 4.3927e-08 | 9.7265e-10 | 4.8474e-08 | 3.837e-08 | 1.4853e-09 | 4.359e-09 | 2.3431e-09 | 1.7145e-10
26438.891 | 4.1127e-08 | 4.4476e-08 | 9.6619e-10 | 4.8794e-08 | 3.8615e-08 | 1.489e-09 | 4.4074e-09 | 2.3558e-09 | 1.7385e-10
26451.059 | 4.1396e-08 | 4.4447e-08 | 9.7513e-10 | 4.8939e-08 | 3.9286e-08 | 1.4984e-09 | 4.4511e-09 | 2.344e-09 | 1.7336e-10
26463.225 | 4.1785e-08 | 4.4358e-08 | 9.7817e-10 | 4.8559e-08 | 3.8531e-08 | 1.4974e-09 | 4.4092e-09 | 2.3377e-09 | 1.7328e-10
26475.393 | 4.1833e-08 | 4.4743e-08 | 9.8723e-10 | 4.8741e-08 | 3.8854e-08 | 1.4842e-09 | 4.4506e-09 | 2.3296e-09 | 1.7226e-10
26487.559 | 4.1452e-08 | 4.4221e-08 | 9.7226e-10 | 4.9435e-08 | 3.8738e-08 | 1.5124e-09 | 4.3946e-09 | 2.3337e-09 | 1.7494e-10
26499.727 | 4.1565e-08 | 4.4591e-08 | 9.7495e-10 | 4.8866e-08 | 3.9044e-08 | 1.5045e-09 | 4.4506e-09 | 2.3689e-09 | 1.7432e-10
26511.893 | 4.195e-08 | 4.4942e-08 | 9.8993e-10 | 4.9128e-08 | 3.881e-08 | 1.504e-09 | 4.4564e-09 | 2.4098e-09 | 1.7203e-10
26524.061 | 4.1491e-08 | 4.4629e-08 | 9.8641e-10 | 4.9187e-08 | 3.8854e-08 | 1.5007e-09 | 4.4259e-09 | 2.3847e-09 | 1.7666e-10
26536.227 | 4.2005e-08 | 4.273e-08 | 9.774e-10 | 4.8344e-08 | 3.8037e-08 | 1.4736e-09 | 4.3702e-09 | 2.3084e-09 | 1.7227e-10
26548.395 | 4.0363e-08 | 4.2837e-08 | 9.8023e-10 | 4.8174e-08 | 3.8037e-08 | 1.4773e-09 | 4.3723e-09 | 2.3265e-09 | 1.6979e-10
26560.561 | 4.0232e-08 | 4.2714e-08 | 9.7965e-10 | 4.754e-08 | 3.8143e-08 | 1.4809e-09 | 4.3533e-09 | 2.3394e-09 | 1.7116e-10
26572.729 | 4.0392e-08 | 4.2977e-08 | 9.7973e-10 | 4.8949e-08 | 3.7824e-08 | 1.4951e-09 | 4.4172e-09 | 2.3551e-09 | 1.7136e-10
26584.895 | 4.0329e-08 | 4.3682e-08 | 9.7959e-10 | 4.8419e-08 | 3.8186e-08 | 1.4787e-09 | 4.3941e-09 | 2.3459e-09 | 1.7034e-10
26597.063 | 4.0636e-08 | 4.3644e-08 | 9.905e-10 | 4.858e-08 | 3.8242e-08 | 1.5173e-09 | 4.4177e-09 | 2.3349e-09 | 1.7097e-10
26609.229 | 4.0363e-08 | 4.3775e-08 | 9.8076e-10 | 4.9037e-08 | 3.816e-08 | 1.4773e-09 | 4.3967e-09 | 2.3633e-09 | 1.732e-10
26621.396 | 4.0455e-08 | 4.361e-08 | 9.8535e-10 | 4.8678e-08 | 3.8461e-08 | 1.4928e-09 | 4.4152e-09 | 2.3839e-09 | 1.7363e-10
26633.563 | 4.0762e-08 | 4.32e-08 | 1.0055e-09 | 4.8976e-08 | 3.902e-08 | 1.5115e-09 | 4.4409e-09 | 2.368e-09 | 1.7494e-10
26645.73 | 4.1091e-08 | 4.4237e-08 | 9.969e-10 | 4.9471e-08 | 3.8964e-08 | 1.4984e-09 | 4.4158e-09 | 2.3472e-09 | 1.7449e-10
26657.896 | 4.0471e-08 | 4.3602e-08 | 9.8196e-10 | 4.9069e-08 | 3.8832e-08 | 1.4906e-09 | 4.4528e-09 | 2.3666e-09 | 1.7255e-10
26670.064 | 4.0326e-08 | 4.3945e-08 | 9.8565e-10 | 4.9958e-08 | 3.8803e-08 | 1.4994e-09 | 4.3672e-09 | 2.3712e-09 | 1.7302e-10
26682.23 | 4.3843e-08 | 4.3654e-08 | 9.693e-10 | 4.8073e-08 | 3.82e-08 | 1.4714e-09 | 4.3451e-09 | 2.3124e-09 | 1.6907e-10
26694.398 | 4.0311e-08 | 4.3723e-08 | 9.6319e-10 | 4.8356e-08 | 3.7615e-08 | 1.4568e-09 | 4.3091e-09 | 2.2914e-09 | 1.6823e-10
26706.564 | 3.9936e-08 | 4.2715e-08 | 9.6017e-10 | 4.774e-08 | 3.775e-08 | 1.4641e-09 | 4.2912e-09 | 2.2695e-09 | 1.6706e-10
26718.732 | 3.9886e-08 | 4.3601e-08 | 9.6227e-10 | 4.7808e-08 | 3.733e-08 | 1.4578e-09 | 4.3274e-09 | 2.2977e-09 | 1.6637e-10
26730.898 | 3.9876e-08 | 4.3574e-08 | 9.5681e-10 | 4.7894e-08 | 3.7512e-08 | 1.4542e-09 | 4.3048e-09 | 2.2826e-09 | 1.6758e-10
26743.066 | 3.9469e-08 | 4.3604e-08 | 9.5219e-10 | 4.7501e-08 | 3.7822e-08 | 1.4627e-09 | 4.2747e-09 | 2.2728e-09 | 1.6905e-10
26755.232 | 4.0319e-08 | 4.3854e-08 | 9.4374e-10 | 4.7553e-08 | 3.7523e-08 | 1.4651e-09 | 4.2486e-09 | 2.2767e-09 | 1.6534e-10
26767.4 | 3.9625e-08 | 4.2825e-08 | 9.3176e-10 | 4.7573e-08 | 3.6821e-08 | 1.4283e-09 | 4.2371e-09 | 2.2625e-09 | 1.6688e-10
26779.566 | 4.0033e-08 | 4.3292e-08 | 9.4012e-10 | 4.7373e-08 | 3.6965e-08 | 1.428e-09 | 4.1945e-09 | 2.2396e-09 | 1.6344e-10
26791.734 | 3.9243e-08 | 4.2202e-08 | 9.2663e-10 | 4.7099e-08 | 3.6939e-08 | 1.4397e-09 | 4.2164e-09 | 2.2368e-09 | 1.6377e-10
26803.9 | 3.8784e-08 | 4.2191e-08 | 9.2081e-10 | 4.652e-08 | 3.6613e-08 | 1.4181e-09 | 4.1941e-09 | 2.2164e-09 | 1.6313e-10
26816.068 | 3.8484e-08 | 4.2504e-08 | 9.2151e-10 | 4.6546e-08 | 3.643e-08 | 1.423e-09 | 4.2096e-09 | 2.2248e-09 | 1.6132e-10
26828.234 | 3.8599e-08 | 4.2195e-08 | 9.241e-10 | 4.6368e-08 | 3.5996e-08 | 1.4189e-09 | 4.1567e-09 | 2.2083e-09 | 1.6102e-10
26840.402 | 3.8727e-08 | 4.1893e-08 | 9.2327e-10 | 4.717e-08 | 3.6354e-08 | 1.4415e-09 | 4.156e-09 | 2.215e-09 | 1.6064e-10
26852.568 | 3.846e-08 | 4.1469e-08 | 9.3169e-10 | 4.7056e-08 | 3.6444e-08 | 1.4329e-09 | 4.1404e-09 | 2.2163e-09 | 1.6289e-10
26864.736 | 3.8252e-08 | 4.2338e-08 | 9.3034e-10 | 4.6472e-08 | 3.6366e-08 | 1.4266e-09 | 4.126e-09 | 2.2035e-09 | 1.6098e-10
26876.902 | 4.0001e-08 | 4.1782e-08 | 9.2663e-10 | 4.6567e-08 | 3.6385e-08 | 1.4326e-09 | 4.1967e-09 | 2.2415e-09 | 1.6449e-10
26889.07 | 3.8957e-08 | 4.2155e-08 | 9.2973e-10 | 4.65e-08 | 3.6503e-08 | 1.4437e-09 | 4.1619e-09 | 2.2357e-09 | 1.6277e-10
26901.236 | 3.9031e-08 | 4.205e-08 | 9.2669e-10 | 4.6991e-08 | 3.6514e-08 | 1.4391e-09 | 4.2004e-09 | 2.2449e-09 | 1.5983e-10
26913.404 | 3.9034e-08 | 4.2085e-08 | 9.2701e-10 | 4.6239e-08 | 3.6125e-08 | 1.4378e-09 | 4.1421e-09 | 2.217e-09 | 1.6062e-10
26925.57 | 3.8536e-08 | 4.1804e-08 | 9.1359e-10 | 4.6267e-08 | 3.6228e-08 | 1.405e-09 | 4.1481e-09 | 2.2044e-09 | 1.5983e-10
26937.738 | 3.8704e-08 | 4.186e-08 | 9.2181e-10 | 4.616e-08 | 3.6173e-08 | 1.4279e-09 | 4.1663e-09 | 2.2104e-09 | 1.5975e-10
26949.904 | 3.796e-08 | 4.1277e-08 | 9.1651e-10 | 4.6348e-08 | 3.6161e-08 | 1.4304e-09 | 4.1821e-09 | 2.227e-09 | 1.6209e-10
26962.072 | 3.8069e-08 | 4.1807e-08 | 9.2332e-10 | 4.6633e-08 | 3.6058e-08 | 1.4192e-09 | 4.1778e-09 | 2.2227e-09 | 1.607e-10
26974.238 | 3.8458e-08 | 4.185e-08 | 9.1665e-10 | 4.6761e-08 | 3.6337e-08 | 1.4435e-09 | 4.1783e-09 | 2.2306e-09 | 1.6041e-10
26986.406 | 3.8688e-08 | 4.2639e-08 | 9.2943e-10 | 4.7008e-08 | 3.6512e-08 | 1.4366e-09 | 4.1937e-09 | 2.2391e-09 | 1.6108e-10
26998.572 | 3.8408e-08 | 4.1926e-08 | 9.2189e-10 | 4.6697e-08 | 3.6763e-08 | 1.4488e-09 | 4.1441e-09 | 2.2276e-09 | 1.6104e-10
27010.74 | 3.8461e-08 | 4.2135e-08 | 9.3129e-10 | 4.6694e-08 | 3.6748e-08 | 1.445e-09 | 4.1807e-09 | 2.2537e-09 | 1.6043e-10
27022.906 | 3.8674e-08 | 4.1946e-08 | 9.2833e-10 | 4.7356e-08 | 3.631e-08 | 1.4497e-09 | 4.1477e-09 | 2.2538e-09 | 1.6155e-10
27035.074 | 3.8614e-08 | 4.1932e-08 | 9.2841e-10 | 4.6651e-08 | 3.6281e-08 | 1.4472e-09 | 4.201e-09 | 2.2502e-09 | 1.6096e-10
27047.24 | 3.8637e-08 | 4.2344e-08 | 9.2102e-10 | 4.5923e-08 | 3.6366e-08 | 1.444e-09 | 4.201e-09 | 2.2301e-09 | 1.6012e-10
27059.408 | 3.822e-08 | 4.1653e-08 | 9.2463e-10 | 4.6078e-08 | 3.6719e-08 | 1.4405e-09 | 4.1987e-09 | 2.243e-09 | 1.6193e-10
27071.574 | 3.8346e-08 | 4.2413e-08 | 9.3718e-10 | 4.6381e-08 | 3.6431e-08 | 1.4432e-09 | 4.1946e-09 | 2.2594e-09 | 1.6238e-10
27083.742 | 3.8611e-08 | 4.2316e-08 | 9.2832e-10 | 4.695e-08 | 3.6464e-08 | 1.4629e-09 | 4.2375e-09 | 2.2334e-09 | 1.6102e-10
27095.908 | 3.8248e-08 | 4.2278e-08 | 9.2572e-10 | 4.6839e-08 | 3.6483e-08 | 1.4511e-09 | 4.1783e-09 | 2.2545e-09 | 1.6232e-10
27108.076 | 3.8875e-08 | 4.1877e-08 | 9.2897e-10 | 4.629e-08 | 3.6601e-08 | 1.4455e-09 | 4.1713e-09 | 2.2497e-09 | 1.6097e-10
27120.242 | 3.8579e-08 | 4.2438e-08 | 9.2952e-10 | 4.629e-08 | 3.6376e-08 | 1.4605e-09 | 4.1604e-09 | 2.2298e-09 | 1.5934e-10
27132.41 | 3.8518e-08 | 4.2243e-08 | 9.3427e-10 | 4.6703e-08 | 3.6582e-08 | 1.4581e-09 | 4.1515e-09 | 2.2485e-09 | 1.5872e-10
27144.576 | 3.8514e-08 | 4.1614e-08 | 9.2413e-10 | 4.6262e-08 | 3.6256e-08 | 1.4459e-09 | 4.1699e-09 | 2.2453e-09 | 1.6059e-10
27156.744 | 3.8396e-08 | 4.2097e-08 | 9.2048e-10 | 4.6505e-08 | 3.6307e-08 | 1.475e-09 | 4.2138e-09 | 2.2274e-09 | 1.6077e-10
27168.91 | 3.8693e-08 | 4.2139e-08 | 9.358e-10 | 4.6811e-08 | 3.6214e-08 | 1.4682e-09 | 4.2087e-09 | 2.2333e-09 | 1.5945e-10
27181.078 | 3.953e-08 | 4.1941e-08 | 9.2216e-10 | 4.6207e-08 | 3.6006e-08 | 1.4255e-09 | 4.1929e-09 | 2.2346e-09 | 1.6036e-10
27193.244 | 3.8849e-08 | 4.1989e-08 | 9.2727e-10 | 4.669e-08 | 3.6451e-08 | 1.4492e-09 | 4.1902e-09 | 2.2289e-09 | 1.5895e-10
27205.412 | 3.8886e-08 | 4.1421e-08 | 9.1582e-10 | 4.6353e-08 | 3.575e-08 | 1.4182e-09 | 4.1313e-09 | 2.2329e-09 | 1.5789e-10
27217.578 | 3.879e-08 | 4.1658e-08 | 9.2719e-10 | 4.5997e-08 | 3.575e-08 | 1.4475e-09 | 4.1903e-09 | 2.233e-09 | 1.5795e-10
27229.746 | 3.8111e-08 | 4.1601e-08 | 9.3505e-10 | 4.5904e-08 | 3.6432e-08 | 1.43e-09 | 4.1256e-09 | 2.2296e-09 | 1.5737e-10
27241.912 | 3.8242e-08 | 4.1406e-08 | 9.2576e-10 | 4.5761e-08 | 3.5871e-08 | 1.4265e-09 | 4.146e-09 | 2.1987e-09 | 1.6059e-10
27254.08 | 3.8114e-08 | 4.1384e-08 | 9.189e-10 | 4.5948e-08 | 3.599e-08 | 1.4533e-09 | 4.1956e-09 | 2.2379e-09 | 1.5958e-10
27266.246 | 3.8226e-08 | 4.1878e-08 | 9.2718e-10 | 4.6324e-08 | 3.6171e-08 | 1.4427e-09 | 4.1267e-09 | 2.2301e-09 | 1.5963e-10
27278.414 | 3.83e-08 | 4.1302e-08 | 9.2982e-10 | 4.6277e-08 | 3.6263e-08 | 1.4583e-09 | 4.151e-09 | 2.2143e-09 | 1.6081e-10
27290.58 | 3.851e-08 | 4.2175e-08 | 9.3456e-10 | 4.6083e-08 | 3.6228e-08 | 1.4379e-09 | 4.1483e-09 | 2.2223e-09 | 1.6074e-10
27302.748 | 3.8701e-08 | 4.1926e-08 | 9.1986e-10 | 4.6371e-08 | 3.6286e-08 | 1.4515e-09 | 4.216e-09 | 2.2562e-09 | 1.5952e-10
27314.914 | 3.8357e-08 | 4.1894e-08 | 9.206e-10 | 4.6208e-08 | 3.6398e-08 | 1.4437e-09 | 4.2246e-09 | 2.2243e-09 | 1.6002e-10
27327.082 | 3.8512e-08 | 4.1964e-08 | 9.2537e-10 | 4.6132e-08 | 3.6458e-08 | 1.4504e-09 | 4.2367e-09 | 2.2452e-09 | 1.5993e-10
27339.248 | 3.8553e-08 | 4.1998e-08 | 9.2668e-10 | 4.6598e-08 | 3.658e-08 | 1.4559e-09 | 4.2381e-09 | 2.2535e-09 | 1.6114e-10
27351.416 | 3.8835e-08 | 4.2278e-08 | 9.3227e-10 | 4.6844e-08 | 3.6527e-08 | 1.4641e-09 | 4.1549e-09 | 2.244e-09 | 1.6281e-10
27363.582 | 3.8608e-08 | 4.237e-08 | 9.4752e-10 | 4.673e-08 | 3.6586e-08 | 1.4602e-09 | 4.2028e-09 | 2.2708e-09 | 1.6116e-10
27375.75 | 3.8318e-08 | 4.2657e-08 | 9.2452e-10 | 4.6532e-08 | 3.6195e-08 | 1.471e-09 | 4.2439e-09 | 2.2414e-09 | 1.6034e-10
27387.918 | 3.8906e-08 | 4.2262e-08 | 9.3934e-10 | 4.7e-08 | 3.6206e-08 | 1.4639e-09 | 4.2334e-09 | 2.2669e-09 | 1.6203e-10
27400.084 | 3.9068e-08 | 4.2639e-08 | 9.3864e-10 | 4.6727e-08 | 3.636e-08 | 1.4595e-09 | 4.2591e-09 | 2.249e-09 | 1.6158e-10
27412.252 | 3.899e-08 | 4.2433e-08 | 9.2718e-10 | 4.6636e-08 | 3.6723e-08 | 1.4593e-09 | 4.1725e-09 | 2.2795e-09 | 1.6304e-10
27424.418 | 3.9e-08 | 4.2685e-08 | 9.4859e-10 | 4.7588e-08 | 3.6486e-08 | 1.4679e-09 | 4.2385e-09 | 2.2683e-09 | 1.6354e-10
27436.586 | 3.8984e-08 | 4.2488e-08 | 9.395e-10 | 4.728e-08 | 3.6718e-08 | 1.4861e-09 | 4.2703e-09 | 2.2715e-09 | 1.6332e-10
27448.752 | 3.9159e-08 | 4.2464e-08 | 9.3989e-10 | 4.7382e-08 | 3.7091e-08 | 1.4673e-09 | 4.2301e-09 | 2.2627e-09 | 1.6247e-10
27460.92 | 3.8931e-08 | 4.276e-08 | 9.27e-10 | 4.7696e-08 | 3.6832e-08 | 1.4865e-09 | 4.2339e-09 | 2.2855e-09 | 1.6292e-10
27473.086 | 3.9089e-08 | 4.282e-08 | 9.3557e-10 | 4.6743e-08 | 3.6921e-08 | 1.4735e-09 | 4.2396e-09 | 2.2468e-09 | 1.6298e-10
27485.254 | 3.8906e-08 | 4.2581e-08 | 9.4774e-10 | 4.7428e-08 | 3.7196e-08 | 1.4953e-09 | 4.2918e-09 | 2.3045e-09 | 1.6569e-10
27497.42 | 3.9799e-08 | 4.3511e-08 | 9.5915e-10 | 4.7936e-08 | 3.7382e-08 | 1.4954e-09 | 4.3235e-09 | 2.3007e-09 | 1.6517e-10
27509.588 | 3.9739e-08 | 4.3474e-08 | 9.618e-10 | 4.8359e-08 | 3.733e-08 | 1.4918e-09 | 4.3459e-09 | 2.3156e-09 | 1.6795e-10
27521.754 | 3.9951e-08 | 4.4175e-08 | 9.6449e-10 | 4.766e-08 | 3.7738e-08 | 1.4995e-09 | 4.3658e-09 | 2.2994e-09 | 1.6844e-10
27533.922 | 3.99e-08 | 4.3742e-08 | 9.6214e-10 | 4.8343e-08 | 3.7511e-08 | 1.501e-09 | 4.3273e-09 | 2.2986e-09 | 1.6697e-10
27546.088 | 4.0775e-08 | 4.4212e-08 | 9.6273e-10 | 4.8328e-08 | 3.7373e-08 | 1.505e-09 | 4.3342e-09 | 2.3068e-09 | 1.6748e-10
27558.256 | 4.0213e-08 | 4.4047e-08 | 9.4921e-10 | 4.8308e-08 | 3.7625e-08 | 1.4986e-09 | 4.2938e-09 | 2.3055e-09 | 1.662e-10
27570.422 | 4.0473e-08 | 4.3754e-08 | 9.5092e-10 | 4.7557e-08 | 3.7248e-08 | 1.4788e-09 | 4.2839e-09 | 2.2884e-09 | 1.6511e-10
27582.59 | 4.0377e-08 | 4.4117e-08 | 9.631e-10 | 4.8093e-08 | 3.7442e-08 | 1.5037e-09 | 4.3337e-09 | 2.3096e-09 | 1.6724e-10
27594.756 | 3.9773e-08 | 4.4199e-08 | 9.5037e-10 | 4.8039e-08 | 3.8086e-08 | 1.5205e-09 | 4.375e-09 | 2.3036e-09 | 1.6708e-10
27606.924 | 4.0113e-08 | 4.4632e-08 | 9.6346e-10 | 4.8109e-08 | 3.7615e-08 | 1.4994e-09 | 4.3416e-09 | 2.3056e-09 | 1.6798e-10
27619.09 | 3.9835e-08 | 4.4184e-08 | 9.5687e-10 | 4.8267e-08 | 3.7766e-08 | 1.5118e-09 | 4.3615e-09 | 2.3104e-09 | 1.6747e-10
27631.258 | 4.0084e-08 | 4.4556e-08 | 9.7502e-10 | 4.8616e-08 | 3.7635e-08 | 1.5053e-09 | 4.3146e-09 | 2.3123e-09 | 1.6888e-10
27643.424 | 3.9803e-08 | 4.317e-08 | 9.6165e-10 | 4.8333e-08 | 3.7818e-08 | 1.4903e-09 | 4.3712e-09 | 2.3131e-09 | 1.6653e-10
27655.592 | 4.1652e-08 | 4.3211e-08 | 9.1018e-10 | 4.6142e-08 | 3.6481e-08 | 1.4498e-09 | 4.1717e-09 | 2.208e-09 | 1.6125e-10
27667.758 | 3.8418e-08 | 4.2587e-08 | 9.1706e-10 | 4.5665e-08 | 3.6056e-08 | 1.4493e-09 | 4.1185e-09 | 2.2166e-09 | 1.5799e-10
27679.926 | 3.7845e-08 | 4.2635e-08 | 9.0937e-10 | 4.5348e-08 | 3.565e-08 | 1.4293e-09 | 4.1439e-09 | 2.1979e-09 | 1.5729e-10
27692.092 | 3.8391e-08 | 4.2611e-08 | 9.1714e-10 | 4.6052e-08 | 3.6016e-08 | 1.4449e-09 | 4.1325e-09 | 2.1912e-09 | 1.5871e-10
27704.26 | 3.7964e-08 | 4.2435e-08 | 9.1465e-10 | 4.5351e-08 | 3.6123e-08 | 1.4481e-09 | 4.1343e-09 | 2.1817e-09 | 1.6027e-10
27716.426 | 3.8345e-08 | 4.2532e-08 | 9.1498e-10 | 4.6111e-08 | 3.6489e-08 | 1.4747e-09 | 4.1774e-09 | 2.2301e-09 | 1.5902e-10
27728.594 | 3.7922e-08 | 4.3086e-08 | 9.2262e-10 | 4.689e-08 | 3.6433e-08 | 1.4618e-09 | 4.137e-09 | 2.2417e-09 | 1.5963e-10
27740.76 | 3.8136e-08 | 4.2838e-08 | 9.1249e-10 | 4.5972e-08 | 3.636e-08 | 1.4613e-09 | 4.1631e-09 | 2.2057e-09 | 1.611e-10
27752.928 | 3.8359e-08 | 4.2406e-08 | 9.1249e-10 | 4.6772e-08 | 3.6457e-08 | 1.448e-09 | 4.1754e-09 | 2.2142e-09 | 1.6053e-10
27765.094 | 3.8604e-08 | 4.3483e-08 | 9.1314e-10 | 4.6031e-08 | 3.6716e-08 | 1.4584e-09 | 4.2174e-09 | 2.2343e-09 | 1.613e-10
27777.262 | 3.8722e-08 | 4.3193e-08 | 9.1466e-10 | 4.6405e-08 | 3.6608e-08 | 1.4562e-09 | 4.1425e-09 | 2.2187e-09 | 1.6104e-10
27789.428 | 3.8514e-08 | 4.3857e-08 | 9.2466e-10 | 4.6541e-08 | 3.6873e-08 | 1.4604e-09 | 4.169e-09 | 2.2239e-09 | 1.61e-10
27801.596 | 3.9408e-08 | 4.3559e-08 | 9.1768e-10 | 4.6424e-08 | 3.668e-08 | 1.4667e-09 | 4.1576e-09 | 2.2167e-09 | 1.618e-10
27813.762 | 3.9077e-08 | 4.3438e-08 | 9.1313e-10 | 4.6659e-08 | 3.6514e-08 | 1.4689e-09 | 4.1838e-09 | 2.2487e-09 | 1.6343e-10
27825.93 | 3.8913e-08 | 4.3613e-08 | 9.2945e-10 | 4.6774e-08 | 3.669e-08 | 1.4537e-09 | 4.1981e-09 | 2.2133e-09 | 1.6002e-10
27838.096 | 3.8876e-08 | 4.3827e-08 | 9.0681e-10 | 4.6609e-08 | 3.6684e-08 | 1.4748e-09 | 4.1848e-09 | 2.2139e-09 | 1.638e-10
27850.264 | 3.9098e-08 | 4.3378e-08 | 9.2227e-10 | 4.6495e-08 | 3.698e-08 | 1.4734e-09 | 4.1517e-09 | 2.2307e-09 | 1.6245e-10
27862.43 | 3.8754e-08 | 4.3417e-08 | 9.1202e-10 | 4.6723e-08 | 3.6699e-08 | 1.4709e-09 | 4.1426e-09 | 2.2314e-09 | 1.6305e-10
27874.598 | 3.9077e-08 | 4.3531e-08 | 9.3181e-10 | 4.683e-08 | 3.7464e-08 | 1.5128e-09 | 4.2582e-09 | 2.2691e-09 | 1.6656e-10
27886.764 | 4.0221e-08 | 4.4698e-08 | 9.434e-10 | 4.7885e-08 | 3.8166e-08 | 1.5067e-09 | 4.2511e-09 | 2.2995e-09 | 1.6688e-10
27898.932 | 4.0516e-08 | 4.561e-08 | 9.4633e-10 | 4.7806e-08 | 3.8084e-08 | 1.513e-09 | 4.299e-09 | 2.2785e-09 | 1.6634e-10
27911.098 | 4.0021e-08 | 4.4893e-08 | 9.5568e-10 | 4.7764e-08 | 3.779e-08 | 1.5241e-09 | 4.3521e-09 | 2.2986e-09 | 1.6627e-10
27923.266 | 4.0032e-08 | 4.5272e-08 | 9.5347e-10 | 4.8015e-08 | 3.796e-08 | 1.5243e-09 | 4.3237e-09 | 2.3116e-09 | 1.6862e-10
27935.432 | 4.0228e-08 | 4.5584e-08 | 9.5474e-10 | 4.8342e-08 | 3.8152e-08 | 1.5267e-09 | 4.3506e-09 | 2.2954e-09 | 1.6825e-10
27947.6 | 4.0529e-08 | 4.5798e-08 | 9.5494e-10 | 4.8989e-08 | 3.8315e-08 | 1.5415e-09 | 4.3889e-09 | 2.3094e-09 | 1.6991e-10
27959.766 | 4.0748e-08 | 4.5672e-08 | 9.6112e-10 | 4.8662e-08 | 3.9048e-08 | 1.5352e-09 | 4.3294e-09 | 2.3266e-09 | 1.6946e-10
27971.934 | 4.0921e-08 | 4.6499e-08 | 9.7107e-10 | 4.8805e-08 | 3.8882e-08 | 1.5463e-09 | 4.3623e-09 | 2.3433e-09 | 1.7049e-10
27984.1 | 4.0626e-08 | 4.6728e-08 | 9.6852e-10 | 4.9217e-08 | 3.8791e-08 | 1.5426e-09 | 4.4135e-09 | 2.3479e-09 | 1.6838e-10
27996.268 | 4.1285e-08 | 4.7064e-08 | 9.7254e-10 | 4.8884e-08 | 3.8839e-08 | 1.5703e-09 | 4.3857e-09 | 2.3626e-09 | 1.7014e-10
28008.434 | 4.1437e-08 | 4.6476e-08 | 9.7085e-10 | 4.8662e-08 | 3.9104e-08 | 1.5473e-09 | 4.4383e-09 | 2.3717e-09 | 1.7113e-10
28020.602 | 4.1166e-08 | 4.661e-08 | 9.6578e-10 | 4.8429e-08 | 3.8875e-08 | 1.5704e-09 | 4.3865e-09 | 2.3643e-09 | 1.7246e-10
28032.768 | 4.1083e-08 | 4.7122e-08 | 9.6943e-10 | 4.9493e-08 | 3.8971e-08 | 1.558e-09 | 4.4127e-09 | 2.3306e-09 | 1.7177e-10
28044.936 | 4.12e-08 | 4.7338e-08 | 9.679e-10 | 4.9536e-08 | 3.8897e-08 | 1.5578e-09 | 4.3943e-09 | 2.3569e-09 | 1.7136e-10
28057.102 | 4.1326e-08 | 4.6967e-08 | 9.7659e-10 | 4.9017e-08 | 3.92e-08 | 1.555e-09 | 4.4181e-09 | 2.3304e-09 | 1.727e-10
28069.27 | 4.3051e-08 | 4.6225e-08 | 9.929e-10 | 4.8606e-08 | 3.8704e-08 | 1.5574e-09 | 4.4112e-09 | 2.3437e-09 | 1.7345e-10
28081.436 | 4.2616e-08 | 4.5789e-08 | 9.7081e-10 | 4.8701e-08 | 3.8635e-08 | 1.5441e-09 | 4.4572e-09 | 2.3458e-09 | 1.7052e-10
28093.604 | 4.2526e-08 | 4.651e-08 | 9.9061e-10 | 4.8361e-08 | 3.8695e-08 | 1.5394e-09 | 4.4542e-09 | 2.3458e-09 | 1.7185e-10
28105.77 | 4.2307e-08 | 4.6753e-08 | 9.8776e-10 | 4.9436e-08 | 3.9032e-08 | 1.5433e-09 | 4.3998e-09 | 2.344e-09 | 1.7208e-10
28117.938 | 4.2172e-08 | 4.6549e-08 | 9.8184e-10 | 4.9399e-08 | 3.8663e-08 | 1.5554e-09 | 4.4392e-09 | 2.3643e-09 | 1.7216e-10
28130.104 | 4.1988e-08 | 4.7136e-08 | 9.9093e-10 | 4.9604e-08 | 3.9452e-08 | 1.5682e-09 | 4.4051e-09 | 2.356e-09 | 1.7099e-10
28142.271 | 4.2204e-08 | 4.669e-08 | 9.8383e-10 | 5.0284e-08 | 3.8884e-08 | 1.5969e-09 | 4.4247e-09 | 2.3728e-09 | 1.7285e-10
28154.438 | 4.2142e-08 | 4.7176e-08 | 9.9051e-10 | 4.9323e-08 | 3.9017e-08 | 1.5893e-09 | 4.4382e-09 | 2.3565e-09 | 1.7217e-10
28166.605 | 4.2091e-08 | 4.7086e-08 | 9.8706e-10 | 4.9074e-08 | 3.9177e-08 | 1.571e-09 | 4.4625e-09 | 2.3658e-09 | 1.7464e-10
28178.771 | 4.2342e-08 | 4.7199e-08 | 9.7586e-10 | 4.9387e-08 | 3.9359e-08 | 1.558e-09 | 4.4877e-09 | 2.3828e-09 | 1.7161e-10
28190.939 | 4.209e-08 | 4.7544e-08 | 9.8348e-10 | 4.9002e-08 | 3.8876e-08 | 1.5802e-09 | 4.5127e-09 | 2.3748e-09 | 1.7446e-10
28203.105 | 4.2039e-08 | 4.6767e-08 | 9.9051e-10 | 4.9147e-08 | 3.9472e-08 | 1.5666e-09 | 4.4634e-09 | 2.3872e-09 | 1.7194e-10
28215.273 | 4.3085e-08 | 4.6999e-08 | 9.8759e-10 | 4.9606e-08 | 3.9145e-08 | 1.5572e-09 | 4.4989e-09 | 2.3611e-09 | 1.7372e-10
28227.439 | 4.1519e-08 | 4.646e-08 | 9.8016e-10 | 4.9681e-08 | 3.8883e-08 | 1.5636e-09 | 4.4768e-09 | 2.3576e-09 | 1.7245e-10
28239.607 | 4.1547e-08 | 4.5641e-08 | 9.5146e-10 | 4.8178e-08 | 3.837e-08 | 1.5214e-09 | 4.2838e-09 | 2.2617e-09 | 1.6464e-10
28251.773 | 4.1764e-08 | 4.6144e-08 | 9.3913e-10 | 4.758e-08 | 3.8155e-08 | 1.5257e-09 | 4.2422e-09 | 2.2741e-09 | 1.6489e-10
28263.941 | 4.0637e-08 | 4.5659e-08 | 9.4579e-10 | 4.757e-08 | 3.7849e-08 | 1.5253e-09 | 4.2998e-09 | 2.2682e-09 | 1.6706e-10
28276.107 | 4.0063e-08 | 4.5537e-08 | 9.4924e-10 | 4.7446e-08 | 3.7713e-08 | 1.5179e-09 | 4.29e-09 | 2.3038e-09 | 1.6722e-10
28288.275 | 4.0049e-08 | 4.6219e-08 | 9.5674e-10 | 4.804e-08 | 3.8077e-08 | 1.5337e-09 | 4.2918e-09 | 2.286e-09 | 1.6556e-10
28300.441 | 4.0048e-08 | 4.6072e-08 | 9.6193e-10 | 4.7345e-08 | 3.8286e-08 | 1.5361e-09 | 4.3159e-09 | 2.289e-09 | 1.6741e-10
28312.609 | 3.9553e-08 | 4.5985e-08 | 9.5671e-10 | 4.7917e-08 | 3.7858e-08 | 1.5292e-09 | 4.3263e-09 | 2.2896e-09 | 1.673e-10
28324.775 | 4.0549e-08 | 4.6214e-08 | 9.5953e-10 | 4.7701e-08 | 3.8141e-08 | 1.5219e-09 | 4.31e-09 | 2.3037e-09 | 1.6602e-10
28336.943 | 4.0415e-08 | 4.6069e-08 | 9.463e-10 | 4.7836e-08 | 3.7689e-08 | 1.5208e-09 | 4.2857e-09 | 2.2831e-09 | 1.6773e-10
28349.109 | 4.0071e-08 | 4.5839e-08 | 9.4935e-10 | 4.8028e-08 | 3.7783e-08 | 1.5353e-09 | 4.2974e-09 | 2.2972e-09 | 1.6625e-10
28361.277 | 4.0732e-08 | 4.5676e-08 | 9.5285e-10 | 4.8148e-08 | 3.7875e-08 | 1.54e-09 | 4.2741e-09 | 2.2889e-09 | 1.6484e-10
28373.443 | 4.0107e-08 | 4.5993e-08 | 9.5133e-10 | 4.776e-08 | 3.7851e-08 | 1.5367e-09 | 4.3128e-09 | 2.2925e-09 | 1.653e-10
28385.611 | 4.012e-08 | 4.6356e-08 | 9.4976e-10 | 4.8005e-08 | 3.8183e-08 | 1.5412e-09 | 4.3231e-09 | 2.2929e-09 | 1.6718e-10
28397.777 | 4.0129e-08 | 4.6181e-08 | 9.5802e-10 | 4.8159e-08 | 3.8137e-08 | 1.5347e-09 | 4.3243e-09 | 2.2519e-09 | 1.6662e-10
28409.945 | 4.0161e-08 | 4.6314e-08 | 9.5456e-10 | 4.7466e-08 | 3.7857e-08 | 1.5437e-09 | 4.3029e-09 | 2.295e-09 | 1.6643e-10
28422.111 | 3.9977e-08 | 4.6463e-08 | 9.5365e-10 | 4.7379e-08 | 3.7933e-08 | 1.5249e-09 | 4.2739e-09 | 2.2804e-09 | 1.6664e-10
28434.279 | 4.0458e-08 | 4.6674e-08 | 9.5265e-10 | 4.7919e-08 | 3.8325e-08 | 1.5363e-09 | 4.3034e-09 | 2.2759e-09 | 1.674e-10
28446.445 | 4.0735e-08 | 4.5938e-08 | 9.5118e-10 | 4.7961e-08 | 3.8048e-08 | 1.5318e-09 | 4.3378e-09 | 2.3042e-09 | 1.6596e-10
28458.613 | 4.0733e-08 | 4.6544e-08 | 9.4934e-10 | 4.75e-08 | 3.8368e-08 | 1.5635e-09 | 4.3355e-09 | 2.2978e-09 | 1.6777e-10
28470.779 | 4.0946e-08 | 4.699e-08 | 9.521e-10 | 4.8143e-08 | 3.8375e-08 | 1.5479e-09 | 4.3528e-09 | 2.3105e-09 | 1.6892e-10
28482.947 | 4.0753e-08 | 4.7043e-08 | 9.5328e-10 | 4.8095e-08 | 3.8549e-08 | 1.5563e-09 | 4.3662e-09 | 2.309e-09 | 1.6917e-10
28495.113 | 4.0388e-08 | 4.6879e-08 | 9.6157e-10 | 4.7855e-08 | 3.8659e-08 | 1.5425e-09 | 4.3394e-09 | 2.3412e-09 | 1.683e-10
28507.281 | 4.0316e-08 | 4.7736e-08 | 9.5816e-10 | 4.8552e-08 | 3.9026e-08 | 1.5441e-09 | 4.3204e-09 | 2.3182e-09 | 1.6845e-10
28519.447 | 4.1379e-08 | 4.7267e-08 | 9.6091e-10 | 4.8397e-08 | 3.8545e-08 | 1.534e-09 | 4.3428e-09 | 2.2798e-09 | 1.671e-10
28531.615 | 4.0657e-08 | 4.7488e-08 | 9.554e-10 | 4.8232e-08 | 3.8329e-08 | 1.551e-09 | 4.3227e-09 | 2.3044e-09 | 1.6693e-10
28543.781 | 4.107e-08 | 4.6874e-08 | 9.5493e-10 | 4.8251e-08 | 3.8e-08 | 1.5427e-09 | 4.2708e-09 | 2.2991e-09 | 1.6752e-10
28555.949 | 4.015e-08 | 4.666e-08 | 9.4773e-10 | 4.8183e-08 | 3.8463e-08 | 1.513e-09 | 4.2835e-09 | 2.2696e-09 | 1.6533e-10
28568.115 | 4.0214e-08 | 4.6645e-08 | 9.4301e-10 | 4.7892e-08 | 3.8114e-08 | 1.5271e-09 | 4.3175e-09 | 2.3046e-09 | 1.6663e-10
28580.283 | 4.0605e-08 | 4.6505e-08 | 9.4818e-10 | 4.8012e-08 | 3.7818e-08 | 1.5352e-09 | 4.2404e-09 | 2.2957e-09 | 1.6914e-10
28592.449 | 4.1241e-08 | 4.7114e-08 | 9.5123e-10 | 4.808e-08 | 3.8072e-08 | 1.5438e-09 | 4.253e-09 | 2.2993e-09 | 1.6865e-10
28604.617 | 4.0171e-08 | 4.6781e-08 | 9.4917e-10 | 4.7988e-08 | 3.8566e-08 | 1.5411e-09 | 4.3023e-09 | 2.296e-09 | 1.6723e-10
28616.783 | 4.0285e-08 | 4.6544e-08 | 9.4046e-10 | 4.79e-08 | 3.8344e-08 | 1.5331e-09 | 4.3355e-09 | 2.2903e-09 | 1.6538e-10
28628.951 | 4.0364e-08 | 4.5438e-08 | 9.3815e-10 | 4.6778e-08 | 3.7951e-08 | 1.5239e-09 | 4.263e-09 | 2.2668e-09 | 1.688e-10
28641.117 | 4.0624e-08 | 4.6109e-08 | 9.4926e-10 | 4.8002e-08 | 3.8411e-08 | 1.5269e-09 | 4.2823e-09 | 2.3107e-09 | 1.6663e-10
28653.285 | 4.0832e-08 | 4.6138e-08 | 9.4495e-10 | 4.7113e-08 | 3.8275e-08 | 1.5331e-09 | 4.2994e-09 | 2.3087e-09 | 1.672e-10
28665.451 | 4.095e-08 | 4.6437e-08 | 9.4089e-10 | 4.7229e-08 | 3.7779e-08 | 1.5116e-09 | 4.2109e-09 | 2.2699e-09 | 1.6623e-10
28677.619 | 4.073e-08 | 4.5681e-08 | 9.4609e-10 | 4.6969e-08 | 3.7294e-08 | 1.511e-09 | 4.246e-09 | 2.2891e-09 | 1.6641e-10
28689.785 | 4.0342e-08 | 4.6291e-08 | 9.4579e-10 | 4.6942e-08 | 3.7732e-08 | 1.5116e-09 | 4.2461e-09 | 2.2549e-09 | 1.6446e-10
28701.953 | 4.0387e-08 | 4.5565e-08 | 9.3781e-10 | 4.7716e-08 | 3.774e-08 | 1.5217e-09 | 4.2891e-09 | 2.2763e-09 | 1.6533e-10
28714.119 | 4.011e-08 | 4.6084e-08 | 9.4064e-10 | 4.7453e-08 | 3.7962e-08 | 1.5192e-09 | 4.2412e-09 | 2.2802e-09 | 1.6628e-10
28726.287 | 3.9694e-08 | 4.5654e-08 | 9.5215e-10 | 4.7523e-08 | 3.7992e-08 | 1.5237e-09 | 4.2907e-09 | 2.2856e-09 | 1.6667e-10
28738.453 | 3.9781e-08 | 4.5464e-08 | 9.4083e-10 | 4.6227e-08 | 3.6651e-08 | 1.5159e-09 | 4.2146e-09 | 2.2535e-09 | 1.6285e-10
28750.621 | 4.0437e-08 | 4.5438e-08 | 9.4241e-10 | 4.6935e-08 | 3.7191e-08 | 1.501e-09 | 4.2364e-09 | 2.2887e-09 | 1.6378e-10
28762.787 | 3.9619e-08 | 4.4951e-08 | 9.3481e-10 | 4.713e-08 | 3.7046e-08 | 1.4995e-09 | 4.2765e-09 | 2.2467e-09 | 1.6374e-10
28774.955 | 3.9782e-08 | 4.5267e-08 | 9.3756e-10 | 4.6992e-08 | 3.7439e-08 | 1.5156e-09 | 4.2264e-09 | 2.2636e-09 | 1.6442e-10
28787.121 | 4.0267e-08 | 4.5482e-08 | 9.3396e-10 | 4.6856e-08 | 3.7355e-08 | 1.5227e-09 | 4.1957e-09 | 2.2129e-09 | 1.6098e-10
28799.289 | 3.9669e-08 | 4.458e-08 | 9.4201e-10 | 4.6876e-08 | 3.7245e-08 | 1.5044e-09 | 4.224e-09 | 2.2613e-09 | 1.6557e-10
28811.455 | 3.9879e-08 | 4.4058e-08 | 9.3284e-10 | 4.709e-08 | 3.7653e-08 | 1.5083e-09 | 4.3027e-09 | 2.2882e-09 | 1.6463e-10
28823.623 | 3.9974e-08 | 4.4784e-08 | 9.4973e-10 | 4.7118e-08 | 3.7045e-08 | 1.5391e-09 | 4.2474e-09 | 2.2918e-09 | 1.6572e-10
28835.789 | 3.9654e-08 | 4.4381e-08 | 9.5891e-10 | 4.7713e-08 | 3.7097e-08 | 1.5242e-09 | 4.2685e-09 | 2.2834e-09 | 1.6514e-10
28847.957 | 3.9738e-08 | 4.4859e-08 | 9.5868e-10 | 4.7635e-08 | 3.7473e-08 | 1.5233e-09 | 4.2829e-09 | 2.2723e-09 | 1.6635e-10
28860.123 | 3.9418e-08 | 4.4829e-08 | 9.5081e-10 | 4.7603e-08 | 3.7681e-08 | 1.5186e-09 | 4.298e-09 | 2.2991e-09 | 1.6645e-10
28872.291 | 3.9582e-08 | 4.5111e-08 | 9.5392e-10 | 4.7805e-08 | 3.7505e-08 | 1.5318e-09 | 4.2847e-09 | 2.2839e-09 | 1.642e-10
28884.457 | 3.9841e-08 | 4.5004e-08 | 9.5756e-10 | 4.7577e-08 | 3.7432e-08 | 1.5433e-09 | 4.2764e-09 | 2.3028e-09 | 1.675e-10
28896.625 | 4.0757e-08 | 4.6073e-08 | 9.7785e-10 | 4.9155e-08 | 3.8341e-08 | 1.5601e-09 | 4.397e-09 | 2.3309e-09 | 1.6837e-10
28908.793 | 4.0615e-08 | 4.6105e-08 | 9.8636e-10 | 4.9302e-08 | 3.8689e-08 | 1.5745e-09 | 4.3916e-09 | 2.3685e-09 | 1.7166e-10
28920.959 | 4.0804e-08 | 4.6595e-08 | 9.8412e-10 | 4.8865e-08 | 3.8771e-08 | 1.5821e-09 | 4.444e-09 | 2.4046e-09 | 1.7201e-10
28933.127 | 4.1222e-08 | 4.6722e-08 | 9.896e-10 | 4.9127e-08 | 3.9052e-08 | 1.583e-09 | 4.448e-09 | 2.3864e-09 | 1.73e-10
28945.293 | 4.0962e-08 | 4.6603e-08 | 9.9716e-10 | 4.9948e-08 | 3.8732e-08 | 1.5727e-09 | 4.4818e-09 | 2.3852e-09 | 1.7179e-10
28957.461 | 4.0797e-08 | 4.7161e-08 | 9.9404e-10 | 4.9602e-08 | 3.8667e-08 | 1.5924e-09 | 4.456e-09 | 2.3955e-09 | 1.73e-10
28969.627 | 4.0999e-08 | 4.6751e-08 | 1.0054e-09 | 5.0421e-08 | 3.9016e-08 | 1.5752e-09 | 4.4456e-09 | 2.3583e-09 | 1.7147e-10
28981.795 | 4.0693e-08 | 4.6845e-08 | 9.9098e-10 | 4.9489e-08 | 3.8681e-08 | 1.5749e-09 | 4.5021e-09 | 2.3391e-09 | 1.7097e-10
28993.961 | 4.0436e-08 | 4.6869e-08 | 9.869e-10 | 4.9175e-08 | 3.8802e-08 | 1.5787e-09 | 4.4052e-09 | 2.3631e-09 | 1.7053e-10
29006.129 | 4.0596e-08 | 4.7428e-08 | 9.7891e-10 | 4.9112e-08 | 3.8874e-08 | 1.5716e-09 | 4.429e-09 | 2.3576e-09 | 1.7182e-10
29018.295 | 4.0544e-08 | 4.7754e-08 | 9.7933e-10 | 4.9153e-08 | 3.8769e-08 | 1.5722e-09 | 4.4062e-09 | 2.3727e-09 | 1.706e-10
29030.463 | 4.039e-08 | 4.7092e-08 | 9.776e-10 | 4.8814e-08 | 3.8563e-08 | 1.5679e-09 | 4.4368e-09 | 2.359e-09 | 1.6834e-10
29042.629 | 4.056e-08 | 4.7028e-08 | 9.8689e-10 | 4.9389e-08 | 3.8538e-08 | 1.5985e-09 | 4.4417e-09 | 2.33e-09 | 1.6946e-10
29054.797 | 4.0127e-08 | 4.7406e-08 | 9.8021e-10 | 4.9489e-08 | 3.8814e-08 | 1.5932e-09 | 4.4219e-09 | 2.3529e-09 | 1.7002e-10
29066.963 | 4.0349e-08 | 4.664e-08 | 9.8809e-10 | 4.9185e-08 | 3.8502e-08 | 1.5861e-09 | 4.3951e-09 | 2.3619e-09 | 1.7091e-10
29079.131 | 4.0595e-08 | 4.7033e-08 | 9.8686e-10 | 4.8796e-08 | 3.8652e-08 | 1.5799e-09 | 4.411e-09 | 2.3583e-09 | 1.7099e-10
29091.297 | 4.0474e-08 | 4.7231e-08 | 9.8011e-10 | 4.9754e-08 | 3.8758e-08 | 1.583e-09 | 4.4766e-09 | 2.3716e-09 | 1.7261e-10
29103.465 | 4.1517e-08 | 4.6962e-08 | 9.7513e-10 | 4.8828e-08 | 3.8693e-08 | 1.5695e-09 | 4.3659e-09 | 2.3507e-09 | 1.7103e-10
29115.631 | 4.1517e-08 | 4.7205e-08 | 9.5333e-10 | 4.839e-08 | 3.7824e-08 | 1.5543e-09 | 4.3305e-09 | 2.3125e-09 | 1.6951e-10
29127.799 | 4.1665e-08 | 4.6265e-08 | 9.6604e-10 | 4.7718e-08 | 3.843e-08 | 1.5491e-09 | 4.3526e-09 | 2.2941e-09 | 1.6686e-10
29139.965 | 4.07e-08 | 4.5237e-08 | 9.4694e-10 | 4.7707e-08 | 3.7577e-08 | 1.5277e-09 | 4.2471e-09 | 2.2738e-09 | 1.6579e-10
29152.133 | 4.0241e-08 | 4.51e-08 | 9.3609e-10 | 4.7961e-08 | 3.6156e-08 | 1.4932e-09 | 4.1958e-09 | 2.2546e-09 | 1.6314e-10
29164.299 | 3.9077e-08 | 4.4483e-08 | 9.1398e-10 | 4.5948e-08 | 3.6061e-08 | 1.4897e-09 | 4.1477e-09 | 2.221e-09 | 1.5929e-10
29176.467 | 3.8323e-08 | 4.4015e-08 | 9.1433e-10 | 4.6564e-08 | 3.6068e-08 | 1.4747e-09 | 4.1434e-09 | 2.1938e-09 | 1.5774e-10
29188.633 | 3.8689e-08 | 4.377e-08 | 9.1363e-10 | 4.5586e-08 | 3.6186e-08 | 1.4678e-09 | 4.1324e-09 | 2.1991e-09 | 1.5915e-10
29200.801 | 3.8052e-08 | 4.4292e-08 | 9.1071e-10 | 4.6277e-08 | 3.6354e-08 | 1.4748e-09 | 4.1324e-09 | 2.2186e-09 | 1.5831e-10
29212.967 | 3.8313e-08 | 4.4037e-08 | 9.1604e-10 | 4.5918e-08 | 3.619e-08 | 1.4951e-09 | 4.1777e-09 | 2.216e-09 | 1.5816e-10
29225.135 | 3.8317e-08 | 4.44e-08 | 9.0746e-10 | 4.6121e-08 | 3.6572e-08 | 1.4511e-09 | 4.0612e-09 | 2.2074e-09 | 1.5729e-10
29237.301 | 3.8272e-08 | 4.4245e-08 | 9.0581e-10 | 4.6089e-08 | 3.6096e-08 | 1.4723e-09 | 4.0988e-09 | 2.2062e-09 | 1.5721e-10
29249.469 | 3.8063e-08 | 4.3966e-08 | 9.1531e-10 | 4.572e-08 | 3.565e-08 | 1.4828e-09 | 4.1159e-09 | 2.2177e-09 | 1.607e-10
29261.635 | 3.8454e-08 | 4.4277e-08 | 9.1378e-10 | 4.6168e-08 | 3.6407e-08 | 1.4865e-09 | 4.1128e-09 | 2.2132e-09 | 1.5871e-10
29273.803 | 3.8836e-08 | 4.4781e-08 | 9.1904e-10 | 4.649e-08 | 3.6614e-08 | 1.4974e-09 | 4.1812e-09 | 2.2425e-09 | 1.6218e-10
29285.969 | 3.8274e-08 | 4.4107e-08 | 9.2461e-10 | 4.6805e-08 | 3.662e-08 | 1.5047e-09 | 4.2583e-09 | 2.2413e-09 | 1.6425e-10
29298.137 | 3.8762e-08 | 4.425e-08 | 9.0922e-10 | 4.8339e-08 | 3.7773e-08 | 1.5263e-09 | 4.2762e-09 | 2.2809e-09 | 1.6817e-10
29310.303 | 4.0153e-08 | 4.5483e-08 | 9.644e-10 | 4.7855e-08 | 3.7742e-08 | 1.5367e-09 | 4.3109e-09 | 2.3021e-09 | 1.6742e-10
29322.471 | 4.0684e-08 | 4.5701e-08 | 9.6493e-10 | 4.8167e-08 | 3.7702e-08 | 1.5494e-09 | 4.3168e-09 | 2.3151e-09 | 1.6875e-10
29334.637 | 3.9915e-08 | 4.6177e-08 | 9.6821e-10 | 4.8352e-08 | 3.7883e-08 | 1.5455e-09 | 4.3297e-09 | 2.3095e-09 | 1.6881e-10
29346.805 | 3.9933e-08 | 4.5613e-08 | 9.6538e-10 | 4.7797e-08 | 3.8026e-08 | 1.5416e-09 | 4.3303e-09 | 2.3165e-09 | 1.7009e-10
29358.971 | 3.9757e-08 | 4.6015e-08 | 9.6628e-10 | 4.802e-08 | 3.765e-08 | 1.5449e-09 | 4.3025e-09 | 2.3139e-09 | 1.6815e-10
29371.139 | 3.9789e-08 | 4.6047e-08 | 9.565e-10 | 4.7725e-08 | 3.7657e-08 | 1.5393e-09 | 4.3498e-09 | 2.3108e-09 | 1.6865e-10
29383.305 | 3.9813e-08 | 4.5295e-08 | 9.5843e-10 | 4.7701e-08 | 3.7503e-08 | 1.5372e-09 | 4.3341e-09 | 2.3068e-09 | 1.6699e-10
29395.473 | 3.9684e-08 | 4.5551e-08 | 9.7868e-10 | 4.8808e-08 | 3.7967e-08 | 1.5513e-09 | 4.348e-09 | 2.3186e-09 | 1.6854e-10
29407.639 | 3.9329e-08 | 4.5498e-08 | 9.5027e-10 | 4.7157e-08 | 3.7133e-08 | 1.5132e-09 | 4.1989e-09 | 2.235e-09 | 1.6278e-10
29419.807 | 3.9241e-08 | 4.4641e-08 | 9.2863e-10 | 4.606e-08 | 3.6387e-08 | 1.4897e-09 | 4.1487e-09 | 2.2155e-09 | 1.6235e-10
29431.973 | 3.8671e-08 | 4.4531e-08 | 9.1825e-10 | 4.658e-08 | 3.6757e-08 | 1.4779e-09 | 4.1732e-09 | 2.2309e-09 | 1.6217e-10
29444.141 | 3.8654e-08 | 4.4691e-08 | 9.2441e-10 | 4.6556e-08 | 3.6624e-08 | 1.4841e-09 | 4.1421e-09 | 2.2346e-09 | 1.616e-10
29456.307 | 3.8551e-08 | 4.4954e-08 | 9.077e-10 | 4.6434e-08 | 3.63e-08 | 1.4913e-09 | 4.1644e-09 | 2.2153e-09 | 1.6137e-10
29468.475 | 3.8792e-08 | 4.3996e-08 | 9.0784e-10 | 4.5793e-08 | 3.596e-08 | 1.4785e-09 | 4.1097e-09 | 2.213e-09 | 1.5922e-10
29480.641 | 3.7766e-08 | 4.4173e-08 | 9.0419e-10 | 4.6674e-08 | 3.6355e-08 | 1.4945e-09 | 4.2063e-09 | 2.233e-09 | 1.5999e-10
29492.809 | 3.8934e-08 | 4.5706e-08 | 9.2659e-10 | 4.6795e-08 | 3.6988e-08 | 1.4962e-09 | 4.1867e-09 | 2.2457e-09 | 1.6205e-10
29504.975 | 3.913e-08 | 4.5482e-08 | 9.1571e-10 | 4.73e-08 | 3.7092e-08 | 1.4861e-09 | 4.1727e-09 | 2.2225e-09 | 1.5968e-10
29517.143 | 3.8419e-08 | 4.5362e-08 | 9.161e-10 | 4.6768e-08 | 3.6837e-08 | 1.5068e-09 | 4.1692e-09 | 2.2451e-09 | 1.6149e-10
29529.309 | 3.8758e-08 | 4.5448e-08 | 9.144e-10 | 4.6628e-08 | 3.723e-08 | 1.504e-09 | 4.2035e-09 | 2.246e-09 | 1.6055e-10
29541.477 | 3.9046e-08 | 4.6038e-08 | 9.1974e-10 | 4.7256e-08 | 3.6922e-08 | 1.5129e-09 | 4.2438e-09 | 2.2497e-09 | 1.6362e-10
29553.643 | 3.9307e-08 | 4.6086e-08 | 9.2469e-10 | 4.6487e-08 | 3.6852e-08 | 1.5156e-09 | 4.2005e-09 | 2.2485e-09 | 1.6159e-10
29565.811 | 3.9362e-08 | 4.6006e-08 | 9.2828e-10 | 4.7046e-08 | 3.6773e-08 | 1.498e-09 | 4.2625e-09 | 2.2716e-09 | 1.6138e-10
29577.977 | 3.8846e-08 | 4.5514e-08 | 9.2555e-10 | 4.6808e-08 | 3.6709e-08 | 1.5258e-09 | 4.2277e-09 | 2.2595e-09 | 1.6242e-10
29590.145 | 3.9928e-08 | 4.6368e-08 | 9.2392e-10 | 4.687e-08 | 3.7e-08 | 1.5118e-09 | 4.2037e-09 | 2.2739e-09 | 1.6284e-10
29602.311 | 3.9236e-08 | 4.4987e-08 | 9.1879e-10 | 4.6584e-08 | 3.6653e-08 | 1.5011e-09 | 4.2132e-09 | 2.2322e-09 | 1.6019e-10
29614.479 | 3.8779e-08 | 4.4836e-08 | 9.1828e-10 | 4.6214e-08 | 3.6693e-08 | 1.4998e-09 | 4.1757e-09 | 2.2332e-09 | 1.611e-10
29626.645 | 3.8412e-08 | 4.5553e-08 | 9.2238e-10 | 4.6348e-08 | 3.6974e-08 | 1.4974e-09 | 4.1718e-09 | 2.2705e-09 | 1.6198e-10
29638.813 | 3.8182e-08 | 4.5646e-08 | 9.2405e-10 | 4.688e-08 | 3.6644e-08 | 1.4989e-09 | 4.2437e-09 | 2.2545e-09 | 1.6119e-10
29650.979 | 3.8579e-08 | 4.4807e-08 | 9.0023e-10 | 4.6744e-08 | 3.6272e-08 | 1.5086e-09 | 4.2e-09 | 2.2256e-09 | 1.6213e-10
29663.146 | 3.8488e-08 | 4.5191e-08 | 9.2781e-10 | 4.656e-08 | 3.6883e-08 | 1.5108e-09 | 4.2115e-09 | 2.2484e-09 | 1.6156e-10
29675.313 | 3.7708e-08 | 4.4829e-08 | 8.9288e-10 | 4.5465e-08 | 3.5928e-08 | 1.4608e-09 | 4.0563e-09 | 2.1814e-09 | 1.551e-10
29687.48 | 3.739e-08 | 4.3608e-08 | 8.7117e-10 | 4.4647e-08 | 3.5178e-08 | 1.4514e-09 | 4.0416e-09 | 2.1366e-09 | 1.5318e-10
29699.646 | 3.6697e-08 | 4.2411e-08 | 8.9259e-10 | 4.4659e-08 | 3.5212e-08 | 1.4428e-09 | 4.0306e-09 | 2.1277e-09 | 1.5471e-10
29711.814 | 3.8243e-08 | 4.2444e-08 | 8.9827e-10 | 4.4984e-08 | 3.4828e-08 | 1.4657e-09 | 4.0644e-09 | 2.1839e-09 | 1.5715e-10
29723.98 | 3.8053e-08 | 4.2954e-08 | 9.0078e-10 | 4.5569e-08 | 3.5726e-08 | 1.4641e-09 | 4.0942e-09 | 2.1792e-09 | 1.5656e-10
29736.148 | 3.803e-08 | 4.2975e-08 | 8.9256e-10 | 4.5524e-08 | 3.5731e-08 | 1.4733e-09 | 4.158e-09 | 2.1979e-09 | 1.5767e-10
29748.314 | 3.7605e-08 | 4.3078e-08 | 9.1712e-10 | 4.6547e-08 | 3.5859e-08 | 1.4833e-09 | 4.1905e-09 | 2.2397e-09 | 1.6033e-10
29760.482 | 3.8238e-08 | 4.3865e-08 | 9.3049e-10 | 4.7003e-08 | 3.6589e-08 | 1.5083e-09 | 4.183e-09 | 2.2401e-09 | 1.6042e-10
29772.648 | 3.78e-08 | 4.4291e-08 | 9.4043e-10 | 4.7151e-08 | 3.6921e-08 | 1.4873e-09 | 4.2689e-09 | 2.2457e-09 | 1.6223e-10
29784.816 | 3.807e-08 | 4.4394e-08 | 9.6636e-10 | 4.8502e-08 | 3.765e-08 | 1.5685e-09 | 4.3625e-09 | 2.3471e-09 | 1.6694e-10
29796.982 | 4.0408e-08 | 4.6488e-08 | 9.796e-10 | 4.954e-08 | 3.844e-08 | 1.5839e-09 | 4.4215e-09 | 2.3865e-09 | 1.6741e-10
29809.15 | 3.9645e-08 | 4.6175e-08 | 9.8804e-10 | 4.8968e-08 | 3.8521e-08 | 1.5727e-09 | 4.4059e-09 | 2.3388e-09 | 1.6876e-10
29821.316 | 3.9663e-08 | 4.6308e-08 | 9.9128e-10 | 4.8544e-08 | 3.8267e-08 | 1.5562e-09 | 4.3781e-09 | 2.3351e-09 | 1.6602e-10
29833.484 | 4.0282e-08 | 4.5804e-08 | 9.7942e-10 | 4.8104e-08 | 3.817e-08 | 1.5512e-09 | 4.4073e-09 | 2.3457e-09 | 1.6777e-10
29845.65 | 3.9475e-08 | 4.6004e-08 | 9.7175e-10 | 4.8894e-08 | 3.7756e-08 | 1.553e-09 | 4.4071e-09 | 2.345e-09 | 1.6871e-10
29857.818 | 3.9655e-08 | 4.5833e-08 | 9.4044e-10 | 4.7062e-08 | 3.6458e-08 | 1.5139e-09 | 4.1936e-09 | 2.2527e-09 | 1.5997e-10
29869.984 | 3.8018e-08 | 4.429e-08 | 9.2382e-10 | 4.6015e-08 | 3.6777e-08 | 1.4885e-09 | 4.2004e-09 | 2.2506e-09 | 1.5847e-10
29882.152 | 3.7927e-08 | 4.3645e-08 | 9.2477e-10 | 4.6242e-08 | 3.6455e-08 | 1.4995e-09 | 4.1991e-09 | 2.1919e-09 | 1.564e-10
29894.318 | 3.8029e-08 | 4.4041e-08 | 9.3743e-10 | 4.6622e-08 | 3.6901e-08 | 1.4986e-09 | 4.1638e-09 | 2.2039e-09 | 1.5822e-10
29906.486 | 3.7813e-08 | 4.3566e-08 | 9.178e-10 | 4.6412e-08 | 3.6061e-08 | 1.5211e-09 | 4.2405e-09 | 2.2492e-09 | 1.6019e-10
29918.652 | 3.8902e-08 | 4.4119e-08 | 9.3412e-10 | 4.6081e-08 | 3.6153e-08 | 1.4887e-09 | 4.1547e-09 | 2.2299e-09 | 1.5922e-10
29930.82 | 3.852e-08 | 4.4962e-08 | 9.3929e-10 | 4.7547e-08 | 3.705e-08 | 1.5359e-09 | 4.2368e-09 | 2.2458e-09 | 1.5884e-10
29942.986 | 3.8268e-08 | 4.4672e-08 | 9.3447e-10 | 4.6794e-08 | 3.7247e-08 | 1.5181e-09 | 4.2536e-09 | 2.2497e-09 | 1.6171e-10
29955.154 | 3.8318e-08 | 4.4663e-08 | 9.5235e-10 | 4.7573e-08 | 3.745e-08 | 1.5371e-09 | 4.2402e-09 | 2.278e-09 | 1.649e-10
29967.32 | 3.8681e-08 | 4.4716e-08 | 9.6163e-10 | 4.7476e-08 | 3.7616e-08 | 1.5354e-09 | 4.288e-09 | 2.2896e-09 | 1.6271e-10
29979.488 | 3.8826e-08 | 4.5086e-08 | 9.4771e-10 | 4.7882e-08 | 3.7239e-08 | 1.5487e-09 | 4.3318e-09 | 2.3177e-09 | 1.6426e-10
29991.654 | 3.9202e-08 | 4.5933e-08 | 9.86e-10 | 5.0498e-08 | 3.91e-08 | 1.639e-09 | 4.5994e-09 | 2.4303e-09 | 1.7649e-10
30003.822 | 4.2075e-08 | 4.8713e-08 | 1.0603e-09 | 5.0443e-08 | 3.9585e-08 | 1.639e-09 | 4.6758e-09 | 2.4808e-09 | 1.8016e-10
30015.988 | 4.2139e-08 | 4.9104e-08 | 1.0658e-09 | 5.0544e-08 | 3.9754e-08 | 1.6409e-09 | 4.6782e-09 | 2.4951e-09 | 1.8175e-10
30028.156 | 4.1799e-08 | 4.8892e-08 | 1.0709e-09 | 5.1657e-08 | 4.019e-08 | 1.662e-09 | 4.7073e-09 | 2.4908e-09 | 1.7749e-10
30040.322 | 4.1721e-08 | 4.8932e-08 | 1.0624e-09 | 5.1615e-08 | 4.0159e-08 | 1.6407e-09 | 4.7133e-09 | 2.4756e-09 | 1.7883e-10
30052.49 | 4.1035e-08 | 4.8735e-08 | 1.0706e-09 | 5.1825e-08 | 3.9896e-08 | 1.6528e-09 | 4.6437e-09 | 2.4798e-09 | 1.7901e-10
30064.656 | 4.1705e-08 | 4.9034e-08 | 1.0709e-09 | 5.1602e-08 | 4.0308e-08 | 1.6439e-09 | 4.6737e-09 | 2.4741e-09 | 1.8061e-10
30076.824 | 4.2967e-08 | 4.8818e-08 | 1.0591e-09 | 5.1367e-08 | 3.9793e-08 | 1.6342e-09 | 4.6099e-09 | 2.4586e-09 | 1.8162e-10
30088.99 | 4.3423e-08 | 4.9554e-08 | 1.0951e-09 | 5.2214e-08 | 4.0307e-08 | 1.6648e-09 | 4.6924e-09 | 2.5138e-09 | 1.8209e-10
30101.158 | 4.2843e-08 | 4.9441e-08 | 1.0886e-09 | 5.2541e-08 | 4.0436e-08 | 1.6689e-09 | 4.7133e-09 | 2.5194e-09 | 1.8117e-10
30113.324 | 4.2644e-08 | 4.998e-08 | 1.0693e-09 | 5.1669e-08 | 4.0836e-08 | 1.6572e-09 | 4.6998e-09 | 2.5075e-09 | 1.8282e-10
30125.492 | 4.2806e-08 | 4.9729e-08 | 1.0704e-09 | 5.2417e-08 | 4.0549e-08 | 1.658e-09 | 4.71e-09 | 2.5078e-09 | 1.8053e-10
30137.658 | 4.2375e-08 | 4.936e-08 | 1.0677e-09 | 5.2105e-08 | 4.0438e-08 | 1.6498e-09 | 4.6766e-09 | 2.499e-09 | 1.7907e-10
30149.826 | 4.2322e-08 | 4.9702e-08 | 1.0641e-09 | 5.1496e-08 | 4.0445e-08 | 1.6398e-09 | 4.6775e-09 | 2.4243e-09 | 1.7845e-10
30161.992 | 4.1925e-08 | 4.9231e-08 | 1.0417e-09 | 5.1374e-08 | 3.9957e-08 | 1.6215e-09 | 4.6517e-09 | 2.4368e-09 | 1.7698e-10
30174.16 | 4.2146e-08 | 4.8977e-08 | 1.0356e-09 | 5.1192e-08 | 3.9999e-08 | 1.6284e-09 | 4.5998e-09 | 2.4401e-09 | 1.7622e-10
30186.326 | 4.1693e-08 | 4.8665e-08 | 1.0235e-09 | 5.0895e-08 | 3.9413e-08 | 1.6254e-09 | 4.5941e-09 | 2.439e-09 | 1.7397e-10
30198.494 | 4.1298e-08 | 4.8144e-08 | 1.0277e-09 | 5.0711e-08 | 3.9694e-08 | 1.617e-09 | 4.5785e-09 | 2.419e-09 | 1.7402e-10
30210.66 | 4.1278e-08 | 4.8458e-08 | 1.0366e-09 | 5.0331e-08 | 3.9769e-08 | 1.6318e-09 | 4.6015e-09 | 2.4139e-09 | 1.7151e-10
30222.828 | 4.2318e-08 | 4.8865e-08 | 1.0355e-09 | 5.0645e-08 | 3.9618e-08 | 1.6191e-09 | 4.524e-09 | 2.3884e-09 | 1.7412e-10
30234.994 | 4.2046e-08 | 4.8528e-08 | 1.0328e-09 | 4.8687e-08 | 3.9278e-08 | 1.6029e-09 | 4.4819e-09 | 2.3748e-09 | 1.7213e-10
30247.162 | 4.1041e-08 | 4.7932e-08 | 1.0105e-09 | 4.9751e-08 | 3.8972e-08 | 1.6063e-09 | 4.5063e-09 | 2.4163e-09 | 1.727e-10
30259.328 | 4.0934e-08 | 4.7864e-08 | 1.0229e-09 | 4.967e-08 | 3.9539e-08 | 1.6195e-09 | 4.4689e-09 | 2.4018e-09 | 1.7361e-10
30271.496 | 4.1663e-08 | 4.8246e-08 | 1.0215e-09 | 5.0067e-08 | 3.9283e-08 | 1.6104e-09 | 4.5227e-09 | 2.403e-09 | 1.7427e-10
30283.662 | 4.1771e-08 | 4.8259e-08 | 1.017e-09 | 5.0643e-08 | 3.8813e-08 | 1.6003e-09 | 4.5024e-09 | 2.3989e-09 | 1.7418e-10
30295.83 | 4.1332e-08 | 4.8202e-08 | 1.0226e-09 | 5.0512e-08 | 3.9525e-08 | 1.6456e-09 | 4.5068e-09 | 2.3749e-09 | 1.7677e-10
30307.996 | 4.1541e-08 | 4.869e-08 | 1.0177e-09 | 5.0463e-08 | 3.965e-08 | 1.6217e-09 | 4.568e-09 | 2.4271e-09 | 1.7631e-10
30320.164 | 4.1844e-08 | 4.9374e-08 | 1.0473e-09 | 5.0575e-08 | 3.998e-08 | 1.6228e-09 | 4.596e-09 | 2.4247e-09 | 1.7673e-10
30332.33 | 4.174e-08 | 4.9918e-08 | 1.04e-09 | 5.1366e-08 | 3.9909e-08 | 1.6294e-09 | 4.5854e-09 | 2.4526e-09 | 1.7799e-10
30344.498 | 4.223e-08 | 4.9188e-08 | 1.0478e-09 | 5.1149e-08 | 3.9882e-08 | 1.6179e-09 | 4.6724e-09 | 2.4579e-09 | 1.7925e-10
30356.664 | 4.2371e-08 | 4.9552e-08 | 1.0595e-09 | 5.1209e-08 | 4.0203e-08 | 1.6271e-09 | 4.6236e-09 | 2.4541e-09 | 1.7918e-10
30368.832 | 4.2241e-08 | 4.9694e-08 | 1.0479e-09 | 5.1708e-08 | 4.0184e-08 | 1.6331e-09 | 4.6591e-09 | 2.5004e-09 | 1.8147e-10
30380.998 | 4.2305e-08 | 5.0617e-08 | 1.0576e-09 | 5.1701e-08 | 4.0281e-08 | 1.661e-09 | 4.7206e-09 | 2.5102e-09 | 1.7999e-10
30393.166 | 4.2576e-08 | 5.0105e-08 | 1.052e-09 | 5.1995e-08 | 4.0216e-08 | 1.6464e-09 | 4.6635e-09 | 2.5119e-09 | 1.8133e-10
30405.332 | 4.2256e-08 | 5.0766e-08 | 1.0523e-09 | 5.175e-08 | 4.0516e-08 | 1.6712e-09 | 4.7177e-09 | 2.4687e-09 | 1.7992e-10
30417.5 | 4.2623e-08 | 5.0683e-08 | 1.0583e-09 | 5.2066e-08 | 4.0676e-08 | 1.6664e-09 | 4.7801e-09 | 2.5432e-09 | 1.8347e-10
30429.668 | 4.3341e-08 | 5.0608e-08 | 1.0798e-09 | 5.2684e-08 | 4.1284e-08 | 1.6652e-09 | 4.7727e-09 | 2.499e-09 | 1.8326e-10
30441.834 | 4.2974e-08 | 5.0609e-08 | 1.0789e-09 | 5.2892e-08 | 4.0394e-08 | 1.6814e-09 | 4.7741e-09 | 2.5422e-09 | 1.8537e-10
30454.002 | 4.2729e-08 | 5.0251e-08 | 1.0847e-09 | 5.2458e-08 | 4.1081e-08 | 1.6751e-09 | 4.7965e-09 | 2.5177e-09 | 1.8382e-10
30466.168 | 4.3362e-08 | 5.0881e-08 | 1.095e-09 | 5.2854e-08 | 4.1048e-08 | 1.6849e-09 | 4.8119e-09 | 2.5574e-09 | 1.8648e-10
30478.336 | 4.3116e-08 | 5.1576e-08 | 1.0844e-09 | 5.2632e-08 | 4.1065e-08 | 1.6894e-09 | 4.796e-09 | 2.5516e-09 | 1.8394e-10
30490.502 | 4.3455e-08 | 5.1237e-08 | 1.0907e-09 | 5.2503e-08 | 4.1169e-08 | 1.6716e-09 | 4.7905e-09 | 2.5607e-09 | 1.8457e-10
30502.67 | 4.3539e-08 | 5.0911e-08 | 1.0913e-09 | 5.3311e-08 | 4.1252e-08 | 1.6763e-09 | 4.767e-09 | 2.5577e-09 | 1.8622e-10
30514.836 | 4.4096e-08 | 5.1609e-08 | 1.0892e-09 | 5.3272e-08 | 4.1606e-08 | 1.68e-09 | 4.8808e-09 | 2.5483e-09 | 1.8751e-10
30527.004 | 4.3625e-08 | 5.2257e-08 | 1.0907e-09 | 5.2947e-08 | 4.1275e-08 | 1.7065e-09 | 4.8188e-09 | 2.5383e-09 | 1.8449e-10
30539.17 | 4.3673e-08 | 5.17e-08 | 1.0877e-09 | 5.2995e-08 | 4.1738e-08 | 1.6886e-09 | 4.8437e-09 | 2.5657e-09 | 1.8629e-10
30551.338 | 4.3428e-08 | 5.1203e-08 | 1.0902e-09 | 5.3335e-08 | 3.9119e-08 | 1.7054e-09 | 4.7036e-09 | 2.4586e-09 | 1.7833e-10
30563.504 | 4.2244e-08 | 4.8958e-08 | 1.0173e-09 | 4.9984e-08 | 3.8834e-08 | 1.5987e-09 | 4.4467e-09 | 2.3906e-09 | 1.714e-10
30575.672 | 4.0379e-08 | 4.7371e-08 | 9.8877e-10 | 4.8521e-08 | 3.8594e-08 | 1.5738e-09 | 4.3762e-09 | 2.329e-09 | 1.6876e-10
30587.838 | 3.9963e-08 | 4.708e-08 | 9.8291e-10 | 4.9028e-08 | 3.8092e-08 | 1.566e-09 | 4.3396e-09 | 2.3257e-09 | 1.6701e-10
30600.006 | 3.9539e-08 | 4.7782e-08 | 9.9158e-10 | 4.8583e-08 | 3.7944e-08 | 1.5771e-09 | 4.3511e-09 | 2.3417e-09 | 1.6771e-10
30612.172 | 4.0007e-08 | 4.7561e-08 | 9.8493e-10 | 4.8859e-08 | 3.8335e-08 | 1.5867e-09 | 4.4044e-09 | 2.3587e-09 | 1.7154e-10
30624.34 | 3.9927e-08 | 4.7779e-08 | 9.6174e-10 | 4.9248e-08 | 3.8491e-08 | 1.5783e-09 | 4.4087e-09 | 2.3581e-09 | 1.6942e-10
30636.506 | 3.9713e-08 | 4.7996e-08 | 9.8833e-10 | 4.9137e-08 | 3.817e-08 | 1.5876e-09 | 4.4546e-09 | 2.3431e-09 | 1.6919e-10
30648.674 | 4.0821e-08 | 4.8648e-08 | 9.961e-10 | 4.9481e-08 | 3.9074e-08 | 1.5895e-09 | 4.4378e-09 | 2.3451e-09 | 1.6934e-10
30660.84 | 4.2245e-08 | 4.7627e-08 | 9.7546e-10 | 4.8422e-08 | 3.8218e-08 | 1.5849e-09 | 4.3307e-09 | 2.3094e-09 | 1.6681e-10
30673.008 | 4.0902e-08 | 4.6739e-08 | 9.6341e-10 | 4.8486e-08 | 3.8058e-08 | 1.5769e-09 | 4.3848e-09 | 2.2938e-09 | 1.6584e-10
30685.174 | 4.0017e-08 | 4.6474e-08 | 9.7808e-10 | 4.8057e-08 | 3.7565e-08 | 1.5465e-09 | 4.3325e-09 | 2.3102e-09 | 1.6814e-10
30697.342 | 3.9725e-08 | 4.6349e-08 | 9.6381e-10 | 4.8397e-08 | 3.7638e-08 | 1.5493e-09 | 4.313e-09 | 2.3072e-09 | 1.6797e-10
30709.508 | 3.9833e-08 | 4.7269e-08 | 9.5619e-10 | 4.7911e-08 | 3.781e-08 | 1.5423e-09 | 4.3348e-09 | 2.305e-09 | 1.6529e-10
30721.676 | 3.945e-08 | 4.6903e-08 | 9.6835e-10 | 4.8557e-08 | 3.7296e-08 | 1.5632e-09 | 4.3424e-09 | 2.3321e-09 | 1.6679e-10
30733.842 | 4.1377e-08 | 4.7459e-08 | 9.6958e-10 | 4.9183e-08 | 3.8107e-08 | 1.5798e-09 | 4.4267e-09 | 2.3572e-09 | 1.6849e-10
30746.01 | 4.0859e-08 | 4.7626e-08 | 9.7949e-10 | 4.9088e-08 | 3.8725e-08 | 1.5854e-09 | 4.4038e-09 | 2.3524e-09 | 1.702e-10
30758.176 | 4.0496e-08 | 4.7047e-08 | 9.842e-10 | 4.9404e-08 | 3.8127e-08 | 1.5823e-09 | 4.4027e-09 | 2.3393e-09 | 1.6765e-10
30770.344 | 3.9572e-08 | 4.6988e-08 | 9.8513e-10 | 4.9402e-08 | 3.8336e-08 | 1.5673e-09 | 4.4218e-09 | 2.3443e-09 | 1.6776e-10
30782.51 | 3.9669e-08 | 4.7398e-08 | 9.8809e-10 | 4.9054e-08 | 3.7849e-08 | 1.5648e-09 | 4.4802e-09 | 2.369e-09 | 1.693e-10
30794.678 | 3.9701e-08 | 4.7678e-08 | 1.0057e-09 | 4.9287e-08 | 3.8658e-08 | 1.5768e-09 | 4.4178e-09 | 2.3522e-09 | 1.6643e-10
30806.844 | 3.9411e-08 | 4.7666e-08 | 9.9032e-10 | 4.9881e-08 | 3.8553e-08 | 1.5765e-09 | 4.3811e-09 | 2.3421e-09 | 1.6847e-10
30819.012 | 3.9547e-08 | 4.7964e-08 | 9.9374e-10 | 4.9338e-08 | 3.834e-08 | 1.5686e-09 | 4.454e-09 | 2.3506e-09 | 1.6845e-10
30831.178 | 3.9957e-08 | 4.7793e-08 | 9.8586e-10 | 4.9462e-08 | 3.8491e-08 | 1.588e-09 | 4.396e-09 | 2.3638e-09 | 1.6895e-10
30843.346 | 4.0514e-08 | 4.7344e-08 | 9.9829e-10 | 4.9146e-08 | 3.868e-08 | 1.5757e-09 | 4.4427e-09 | 2.3822e-09 | 1.6769e-10
30855.512 | 4.0028e-08 | 4.7763e-08 | 9.8403e-10 | 4.9448e-08 | 3.8166e-08 | 1.5742e-09 | 4.4481e-09 | 2.3766e-09 | 1.6916e-10
30867.68 | 4.0389e-08 | 4.7338e-08 | 9.7496e-10 | 4.9398e-08 | 3.7751e-08 | 1.5777e-09 | 4.4164e-09 | 2.3232e-09 | 1.6952e-10
30879.846 | 4.0719e-08 | 4.8151e-08 | 9.784e-10 | 4.8547e-08 | 3.7734e-08 | 1.568e-09 | 4.3646e-09 | 2.3286e-09 | 1.6675e-10
30892.014 | 3.9684e-08 | 4.7482e-08 | 9.8493e-10 | 4.9546e-08 | 3.8065e-08 | 1.5799e-09 | 4.4242e-09 | 2.3358e-09 | 1.6638e-10
30904.18 | 3.9306e-08 | 4.7318e-08 | 9.7644e-10 | 4.8156e-08 | 3.796e-08 | 1.5545e-09 | 4.3308e-09 | 2.2912e-09 | 1.6592e-10
30916.348 | 3.9376e-08 | 4.714e-08 | 9.7967e-10 | 4.8709e-08 | 3.7954e-08 | 1.569e-09 | 4.3438e-09 | 2.3136e-09 | 1.6651e-10
30928.514 | 3.9026e-08 | 4.7282e-08 | 9.6642e-10 | 4.8643e-08 | 3.83e-08 | 1.5572e-09 | 4.3896e-09 | 2.3221e-09 | 1.6615e-10
30940.682 | 3.9347e-08 | 4.7718e-08 | 9.4367e-10 | 4.7767e-08 | 3.7658e-08 | 1.5705e-09 | 4.3489e-09 | 2.3338e-09 | 1.6604e-10
30952.848 | 4.0964e-08 | 4.6858e-08 | 9.6718e-10 | 4.8728e-08 | 3.771e-08 | 1.5615e-09 | 4.3297e-09 | 2.3074e-09 | 1.6568e-10
30965.016 | 4.0118e-08 | 4.6324e-08 | 9.5128e-10 | 4.8705e-08 | 3.7306e-08 | 1.5361e-09 | 4.3396e-09 | 2.2808e-09 | 1.6595e-10
30977.182 | 3.9687e-08 | 4.7252e-08 | 9.5485e-10 | 4.7782e-08 | 3.7195e-08 | 1.5365e-09 | 4.3275e-09 | 2.254e-09 | 1.6218e-10
30989.35 | 3.9285e-08 | 4.601e-08 | 9.6743e-10 | 4.7404e-08 | 3.7163e-08 | 1.5378e-09 | 4.2416e-09 | 2.3034e-09 | 1.6361e-10
31001.516 | 3.8984e-08 | 4.6421e-08 | 9.6884e-10 | 4.817e-08 | 3.7114e-08 | 1.541e-09 | 4.3379e-09 | 2.2728e-09 | 1.6623e-10
31013.684 | 3.8932e-08 | 4.6347e-08 | 9.555e-10 | 4.7944e-08 | 3.7265e-08 | 1.5235e-09 | 4.264e-09 | 2.2628e-09 | 1.6715e-10
31025.85 | 3.9066e-08 | 4.6064e-08 | 9.489e-10 | 4.7302e-08 | 3.7017e-08 | 1.535e-09 | 4.266e-09 | 2.2743e-09 | 1.6422e-10
31038.018 | 3.9081e-08 | 4.5996e-08 | 9.4373e-10 | 4.6677e-08 | 3.6708e-08 | 1.537e-09 | 4.2117e-09 | 2.2499e-09 | 1.6413e-10
31050.184 | 3.8986e-08 | 4.5627e-08 | 9.5526e-10 | 4.6625e-08 | 3.6641e-08 | 1.524e-09 | 4.2807e-09 | 2.2753e-09 | 1.6313e-10
31062.352 | 3.9527e-08 | 4.5437e-08 | 9.578e-10 | 4.7325e-08 | 3.6929e-08 | 1.5447e-09 | 4.2759e-09 | 2.262e-09 | 1.6338e-10
31074.518 | 3.9169e-08 | 4.6378e-08 | 9.3958e-10 | 4.6898e-08 | 3.6634e-08 | 1.5246e-09 | 4.194e-09 | 2.244e-09 | 1.6218e-10
31086.686 | 3.8968e-08 | 4.5771e-08 | 9.2913e-10 | 4.7223e-08 | 3.602e-08 | 1.5316e-09 | 4.2217e-09 | 2.2201e-09 | 1.6193e-10
31098.852 | 3.8412e-08 | 4.5627e-08 | 9.2627e-10 | 4.5852e-08 | 3.6012e-08 | 1.4936e-09 | 4.2021e-09 | 2.222e-09 | 1.6051e-10
31111.02 | 3.8491e-08 | 4.5602e-08 | 9.2567e-10 | 4.598e-08 | 3.6468e-08 | 1.5041e-09 | 4.1095e-09 | 2.2208e-09 | 1.612e-10
31123.186 | 3.7913e-08 | 4.596e-08 | 9.3434e-10 | 4.6321e-08 | 3.5962e-08 | 1.5129e-09 | 4.1728e-09 | 2.2139e-09 | 1.6046e-10
31135.354 | 3.833e-08 | 4.5782e-08 | 9.2536e-10 | 4.6489e-08 | 3.6488e-08 | 1.5067e-09 | 4.1858e-09 | 2.2341e-09 | 1.4945e-10
31147.52 | 3.9817e-08 | 4.5813e-08 | 9.2401e-10 | 4.6937e-08 | 3.6439e-08 | 1.5236e-09 | 4.1799e-09 | 2.26e-09 | 1.633e-10
31159.688 | 4.0003e-08 | 4.5855e-08 | 9.3684e-10 | 4.7582e-08 | 3.7142e-08 | 1.5355e-09 | 4.2601e-09 | 2.2663e-09 | 1.6382e-10
31171.854 | 3.9589e-08 | 4.6238e-08 | 9.5123e-10 | 4.7671e-08 | 3.7282e-08 | 1.5249e-09 | 4.3143e-09 | 2.2812e-09 | 1.6514e-10
31184.021 | 3.9818e-08 | 4.589e-08 | 9.3245e-10 | 4.7175e-08 | 3.6492e-08 | 1.535e-09 | 4.2346e-09 | 2.2472e-09 | 1.6234e-10
31196.188 | 3.7772e-08 | 4.4664e-08 | 9.426e-10 | 4.6527e-08 | 3.6075e-08 | 1.5426e-09 | 4.2016e-09 | 2.2618e-09 | 1.6079e-10
31208.355 | 3.8417e-08 | 4.5193e-08 | 9.4003e-10 | 4.6923e-08 | 3.6318e-08 | 1.5292e-09 | 4.2071e-09 | 2.2362e-09 | 1.6076e-10
31220.521 | 3.8698e-08 | 4.4802e-08 | 9.2916e-10 | 4.6863e-08 | 3.5953e-08 | 1.5328e-09 | 4.197e-09 | 2.2346e-09 | 1.5933e-10
31232.689 | 3.819e-08 | 4.5032e-08 | 9.2901e-10 | 4.6356e-08 | 3.6026e-08 | 1.5097e-09 | 4.1914e-09 | 2.201e-09 | 1.6062e-10
31244.855 | 3.819e-08 | 4.4848e-08 | 9.3775e-10 | 4.6678e-08 | 3.6602e-08 | 1.5245e-09 | 4.2016e-09 | 2.2413e-09 | 1.6001e-10
31257.023 | 3.7479e-08 | 4.521e-08 | 9.4158e-10 | 4.6629e-08 | 3.6198e-08 | 1.5218e-09 | 4.2377e-09 | 2.2518e-09 | 1.6092e-10
31269.189 | 3.7946e-08 | 4.4818e-08 | 9.2863e-10 | 4.6633e-08 | 3.6595e-08 | 1.5084e-09 | 4.1699e-09 | 2.2578e-09 | 1.6324e-10
31281.357 | 3.8424e-08 | 4.543e-08 | 9.4714e-10 | 4.6876e-08 | 3.6541e-08 | 1.529e-09 | 4.2368e-09 | 2.2402e-09 | 1.6108e-10
31293.523 | 3.8549e-08 | 4.4892e-08 | 9.3422e-10 | 4.632e-08 | 3.6473e-08 | 1.5238e-09 | 4.1327e-09 | 2.2026e-09 | 1.5963e-10
31305.691 | 3.8545e-08 | 4.5087e-08 | 9.3815e-10 | 4.6424e-08 | 3.607e-08 | 1.5093e-09 | 4.1772e-09 | 2.2366e-09 | 1.5937e-10
31317.857 | 3.8947e-08 | 4.521e-08 | 9.4395e-10 | 4.6124e-08 | 3.6373e-08 | 1.5171e-09 | 4.2193e-09 | 2.2268e-09 | 1.6117e-10
31330.025 | 3.8524e-08 | 4.4996e-08 | 9.2965e-10 | 4.6595e-08 | 3.6642e-08 | 1.5147e-09 | 4.237e-09 | 2.2861e-09 | 1.6278e-10
31342.191 | 3.8473e-08 | 4.5393e-08 | 9.4724e-10 | 4.7004e-08 | 3.6929e-08 | 1.5298e-09 | 4.2331e-09 | 2.2819e-09 | 1.624e-10
31354.359 | 3.9546e-08 | 4.5812e-08 | 9.6114e-10 | 4.7538e-08 | 3.7033e-08 | 1.5141e-09 | 4.2993e-09 | 2.2824e-09 | 1.6436e-10
31366.525 | 3.8737e-08 | 4.6099e-08 | 9.6043e-10 | 4.7679e-08 | 3.6829e-08 | 1.5441e-09 | 4.3372e-09 | 2.3027e-09 | 1.6537e-10
31378.693 | 3.9622e-08 | 4.5833e-08 | 9.7502e-10 | 4.843e-08 | 3.7055e-08 | 1.571e-09 | 4.3666e-09 | 2.2972e-09 | 1.6469e-10
31390.859 | 3.9621e-08 | 4.664e-08 | 9.6811e-10 | 4.8336e-08 | 3.7592e-08 | 1.5603e-09 | 4.355e-09 | 2.3461e-09 | 1.6628e-10
31403.027 | 3.9932e-08 | 4.6313e-08 | 9.8677e-10 | 4.8629e-08 | 3.7284e-08 | 1.555e-09 | 4.4084e-09 | 2.3287e-09 | 1.6707e-10
31415.193 | 3.9897e-08 | 4.684e-08 | 9.768e-10 | 4.8832e-08 | 3.7635e-08 | 1.5795e-09 | 4.4099e-09 | 2.3521e-09 | 1.6973e-10
31427.361 | 4.0017e-08 | 4.6992e-08 | 9.8711e-10 | 4.9282e-08 | 3.7414e-08 | 1.6015e-09 | 4.4418e-09 | 2.3586e-09 | 1.696e-10
31439.527 | 4.1352e-08 | 4.6591e-08 | 9.9731e-10 | 4.9436e-08 | 3.7748e-08 | 1.5904e-09 | 4.4157e-09 | 2.3442e-09 | 1.6843e-10
31451.695 | 3.9923e-08 | 4.622e-08 | 9.7447e-10 | 4.8455e-08 | 3.7463e-08 | 1.5697e-09 | 4.3464e-09 | 2.3622e-09 | 1.6541e-10
31463.861 | 3.9332e-08 | 4.6477e-08 | 9.789e-10 | 4.826e-08 | 3.7539e-08 | 1.5532e-09 | 4.3966e-09 | 2.3348e-09 | 1.6652e-10
31476.029 | 3.9614e-08 | 4.623e-08 | 9.8465e-10 | 4.8928e-08 | 3.7402e-08 | 1.5728e-09 | 4.3923e-09 | 2.3477e-09 | 1.6581e-10
31488.195 | 3.9537e-08 | 4.6685e-08 | 9.8912e-10 | 4.9597e-08 | 3.8045e-08 | 1.572e-09 | 4.4506e-09 | 2.3772e-09 | 1.7028e-10
31500.363 | 3.9647e-08 | 4.7463e-08 | 1.0036e-09 | 4.901e-08 | 3.8718e-08 | 1.6238e-09 | 4.4644e-09 | 2.3842e-09 | 1.6953e-10
31512.529 | 4.0539e-08 | 4.7156e-08 | 1.0064e-09 | 4.9435e-08 | 3.7941e-08 | 1.6373e-09 | 4.5005e-09 | 2.4254e-09 | 1.7141e-10
31524.697 | 4.0012e-08 | 4.6461e-08 | 1.0203e-09 | 4.9773e-08 | 3.8772e-08 | 1.6412e-09 | 4.4753e-09 | 2.4003e-09 | 1.6957e-10
31536.863 | 3.9918e-08 | 4.7256e-08 | 1.0049e-09 | 4.9342e-08 | 3.8035e-08 | 1.6084e-09 | 4.5591e-09 | 2.414e-09 | 1.7233e-10
31549.031 | 3.9876e-08 | 4.7275e-08 | 1.0005e-09 | 4.9309e-08 | 3.6804e-08 | 1.6095e-09 | 4.5057e-09 | 2.3823e-09 | 1.7086e-10
31561.197 | 4.0812e-08 | 4.7902e-08 | 1.012e-09 | 4.9387e-08 | 3.8395e-08 | 1.6327e-09 | 4.5415e-09 | 2.3936e-09 | 1.7137e-10
31573.365 | 4.0907e-08 | 4.8158e-08 | 1.0199e-09 | 5.0208e-08 | 3.866e-08 | 1.6499e-09 | 4.6162e-09 | 2.437e-09 | 1.7258e-10
31585.531 | 4.0704e-08 | 4.8316e-08 | 1.0248e-09 | 5.0819e-08 | 3.8881e-08 | 1.6426e-09 | 4.6068e-09 | 2.4215e-09 | 1.7254e-10
31597.699 | 4.0843e-08 | 4.8169e-08 | 1.0262e-09 | 5.0286e-08 | 3.8499e-08 | 1.6422e-09 | 4.5452e-09 | 2.4312e-09 | 1.7139e-10
31609.865 | 4.1265e-08 | 4.8308e-08 | 1.0156e-09 | 5.0476e-08 | 3.9052e-08 | 1.6091e-09 | 4.5489e-09 | 2.4101e-09 | 1.7335e-10
31622.033 | 4.0126e-08 | 4.7974e-08 | 1.0128e-09 | 5.0264e-08 | 3.8179e-08 | 1.6225e-09 | 4.5598e-09 | 2.4152e-09 | 1.7137e-10
31634.199 | 4.011e-08 | 4.7875e-08 | 1.0199e-09 | 4.9654e-08 | 3.8269e-08 | 1.6078e-09 | 4.536e-09 | 2.3959e-09 | 1.7208e-10
31646.367 | 3.9608e-08 | 4.7713e-08 | 1.0045e-09 | 4.9622e-08 | 3.8172e-08 | 1.6105e-09 | 4.5229e-09 | 2.4009e-09 | 1.7172e-10
31658.533 | 4.0107e-08 | 4.7387e-08 | 1.0054e-09 | 4.9611e-08 | 3.8192e-08 | 1.612e-09 | 4.5115e-09 | 2.3961e-09 | 1.7087e-10
31670.701 | 3.9525e-08 | 4.7498e-08 | 1.0027e-09 | 4.9822e-08 | 3.8307e-08 | 1.6246e-09 | 4.4796e-09 | 2.4239e-09 | 1.6719e-10
31682.867 | 4.1457e-08 | 4.8104e-08 | 1.0002e-09 | 4.9601e-08 | 3.824e-08 | 1.6026e-09 | 4.4811e-09 | 2.392e-09 | 1.7001e-10
31695.035 | 4.0882e-08 | 4.8266e-08 | 1.0147e-09 | 4.9755e-08 | 3.814e-08 | 1.6106e-09 | 4.5194e-09 | 2.3861e-09 | 1.7207e-10
31707.201 | 4.0718e-08 | 4.8415e-08 | 1.0169e-09 | 5.021e-08 | 3.8754e-08 | 1.6183e-09 | 4.523e-09 | 2.4059e-09 | 1.7387e-10
31719.369 | 4.0435e-08 | 4.8142e-08 | 1.0053e-09 | 5.0101e-08 | 3.8834e-08 | 1.6051e-09 | 4.5273e-09 | 2.4014e-09 | 1.677e-10
31731.535 | 4.0913e-08 | 4.8326e-08 | 9.8813e-10 | 5.0842e-08 | 3.832e-08 | 1.5979e-09 | 4.4801e-09 | 2.3867e-09 | 1.7237e-10
31743.703 | 4.1909e-08 | 4.7313e-08 | 1.0095e-09 | 5.0249e-08 | 3.8143e-08 | 1.6242e-09 | 4.5506e-09 | 2.4215e-09 | 1.7367e-10
31755.869 | 4.0666e-08 | 4.7948e-08 | 1.0132e-09 | 5.0406e-08 | 3.8432e-08 | 1.6268e-09 | 4.6143e-09 | 2.4083e-09 | 1.7256e-10
31768.037 | 4.1045e-08 | 4.8031e-08 | 1.021e-09 | 5.0244e-08 | 3.8456e-08 | 1.6405e-09 | 4.5161e-09 | 2.3754e-09 | 1.7266e-10
31780.203 | 4.0175e-08 | 4.7956e-08 | 1.0148e-09 | 4.9415e-08 | 3.8252e-08 | 1.6104e-09 | 4.445e-09 | 2.3628e-09 | 1.6992e-10
31792.371 | 3.9566e-08 | 4.6185e-08 | 9.8734e-10 | 4.9118e-08 | 3.7417e-08 | 1.5755e-09 | 4.363e-09 | 2.3273e-09 | 1.6585e-10
31804.537 | 3.9099e-08 | 4.5785e-08 | 9.8463e-10 | 4.8641e-08 | 3.781e-08 | 1.5693e-09 | 4.401e-09 | 2.3535e-09 | 1.6722e-10
31816.705 | 4.0207e-08 | 4.6474e-08 | 9.9936e-10 | 4.9642e-08 | 3.7633e-08 | 1.5905e-09 | 4.4304e-09 | 2.3342e-09 | 1.662e-10
31828.871 | 3.9936e-08 | 4.5921e-08 | 9.9989e-10 | 4.8714e-08 | 3.7478e-08 | 1.5707e-09 | 4.4335e-09 | 2.3687e-09 | 1.6567e-10
31841.039 | 4.0069e-08 | 4.5859e-08 | 9.8058e-10 | 4.9037e-08 | 3.6974e-08 | 1.5849e-09 | 4.4308e-09 | 2.3445e-09 | 1.6703e-10
31853.205 | 3.9653e-08 | 4.681e-08 | 9.9905e-10 | 4.921e-08 | 3.8031e-08 | 1.5875e-09 | 4.4358e-09 | 2.3266e-09 | 1.6942e-10
31865.373 | 3.9464e-08 | 4.6853e-08 | 9.9392e-10 | 4.8471e-08 | 3.7267e-08 | 1.5757e-09 | 4.4031e-09 | 2.3553e-09 | 1.6812e-10
31877.539 | 3.9718e-08 | 4.6628e-08 | 9.8629e-10 | 4.8667e-08 | 3.7611e-08 | 1.5866e-09 | 4.4841e-09 | 2.3718e-09 | 1.702e-10
31889.707 | 3.9645e-08 | 4.6003e-08 | 9.8789e-10 | 4.9089e-08 | 3.7571e-08 | 1.5821e-09 | 4.4674e-09 | 2.3619e-09 | 1.6938e-10
31901.873 | 3.9448e-08 | 4.6459e-08 | 9.9774e-10 | 4.9479e-08 | 3.8011e-08 | 1.5979e-09 | 4.4314e-09 | 2.3945e-09 | 1.7252e-10
31914.041 | 4.0499e-08 | 4.8159e-08 | 1.0116e-09 | 5.0422e-08 | 3.8681e-08 | 1.6183e-09 | 4.5701e-09 | 2.4192e-09 | 1.7154e-10
31926.207 | 4.1126e-08 | 4.8329e-08 | 1.0146e-09 | 5.0862e-08 | 3.8733e-08 | 1.6363e-09 | 4.5727e-09 | 2.4279e-09 | 1.7347e-10
31938.375 | 4.0576e-08 | 4.8519e-08 | 1.0069e-09 | 5.01e-08 | 3.8549e-08 | 1.6298e-09 | 4.5359e-09 | 2.4225e-09 | 1.7032e-10
31950.543 | 4.064e-08 | 4.7811e-08 | 1.0009e-09 | 4.9501e-08 | 3.8362e-08 | 1.6176e-09 | 4.5438e-09 | 2.4078e-09 | 1.7137e-10
31962.709 | 4.1003e-08 | 4.8306e-08 | 1.0019e-09 | 4.9469e-08 | 3.8802e-08 | 1.6085e-09 | 4.5191e-09 | 2.4206e-09 | 1.7305e-10
31974.877 | 4.0856e-08 | 4.8216e-08 | 9.9969e-10 | 4.9877e-08 | 3.8246e-08 | 1.6154e-09 | 4.5854e-09 | 2.4428e-09 | 1.7259e-10
31987.043 | 4.0679e-08 | 4.8083e-08 | 1.0023e-09 | 5.0358e-08 | 3.8542e-08 | 1.6257e-09 | 4.6071e-09 | 2.4276e-09 | 1.734e-10
31999.211 | 4.0944e-08 | 4.8403e-08 | 9.9641e-10 | 5.053e-08 | 3.8637e-08 | 1.6281e-09 | 4.548e-09 | 2.4389e-09 | 1.7246e-10
32011.377 | 4.0137e-08 | 4.8664e-08 | 1.0014e-09 | 4.9758e-08 | 3.8843e-08 | 1.6345e-09 | 4.5848e-09 | 2.4254e-09 | 1.7455e-10
32023.545 | 4.0224e-08 | 4.8449e-08 | 1.002e-09 | 5.0883e-08 | 3.8595e-08 | 1.624e-09 | 4.628e-09 | 2.4479e-09 | 1.7326e-10
32035.711 | 4.0378e-08 | 4.8783e-08 | 1.0069e-09 | 5.054e-08 | 3.9087e-08 | 1.637e-09 | 4.6416e-09 | 2.4791e-09 | 1.7513e-10
32047.879 | 4.0463e-08 | 4.869e-08 | 1.0082e-09 | 5.0229e-08 | 3.8656e-08 | 1.6471e-09 | 4.6276e-09 | 2.4955e-09 | 1.7745e-10
32060.045 | 4.1993e-08 | 4.937e-08 | 1.0195e-09 | 5.1215e-08 | 3.9524e-08 | 1.6602e-09 | 4.6827e-09 | 2.4945e-09 | 1.7914e-10
32072.213 | 4.1739e-08 | 4.929e-08 | 1.022e-09 | 5.1816e-08 | 3.931e-08 | 1.6514e-09 | 4.6665e-09 | 2.5169e-09 | 1.8021e-10
32084.379 | 4.196e-08 | 4.9606e-08 | 1.0234e-09 | 5.2008e-08 | 3.9145e-08 | 1.667e-09 | 4.6983e-09 | 2.5162e-09 | 1.7937e-10
32096.547 | 4.2196e-08 | 4.9901e-08 | 1.0265e-09 | 5.2077e-08 | 3.955e-08 | 1.6678e-09 | 4.7783e-09 | 2.5256e-09 | 1.8299e-10
32108.713 | 4.1816e-08 | 4.9369e-08 | 1.0147e-09 | 5.1374e-08 | 3.9447e-08 | 1.6425e-09 | 4.692e-09 | 2.5186e-09 | 1.8112e-10
32120.881 | 4.2285e-08 | 4.997e-08 | 1.0123e-09 | 5.1786e-08 | 3.9549e-08 | 1.6452e-09 | 4.6822e-09 | 2.5044e-09 | 1.8185e-10
32133.047 | 4.1789e-08 | 5.0019e-08 | 1.0119e-09 | 5.2303e-08 | 3.9462e-08 | 1.6509e-09 | 4.7428e-09 | 2.4949e-09 | 1.8247e-10
32145.215 | 4.17e-08 | 4.9923e-08 | 1.0171e-09 | 5.1926e-08 | 3.9414e-08 | 1.6652e-09 | 4.7479e-09 | 2.5375e-09 | 1.8073e-10
32157.381 | 4.2203e-08 | 5.0015e-08 | 1.009e-09 | 5.2938e-08 | 3.9882e-08 | 1.6727e-09 | 4.7039e-09 | 2.5292e-09 | 1.8242e-10
32169.549 | 4.2155e-08 | 5.0167e-08 | 1.0269e-09 | 5.2172e-08 | 4.0059e-08 | 1.6681e-09 | 4.7475e-09 | 2.5095e-09 | 1.8529e-10
32181.715 | 4.1802e-08 | 4.968e-08 | 1.029e-09 | 5.2098e-08 | 3.9168e-08 | 1.6632e-09 | 4.7958e-09 | 2.5309e-09 | 1.8372e-10
32193.883 | 4.1793e-08 | 5.0791e-08 | 1.0195e-09 | 5.2353e-08 | 3.9386e-08 | 1.6632e-09 | 4.7091e-09 | 2.5114e-09 | 1.8038e-10
32206.049 | 4.244e-08 | 4.9511e-08 | 1.008e-09 | 5.1549e-08 | 3.9469e-08 | 1.6492e-09 | 4.7628e-09 | 2.5005e-09 | 1.8097e-10
32218.217 | 4.2177e-08 | 4.8973e-08 | 1.0204e-09 | 5.1696e-08 | 3.9244e-08 | 1.6435e-09 | 4.6059e-09 | 2.4524e-09 | 1.7514e-10
32230.383 | 4.2897e-08 | 4.8517e-08 | 1.0119e-09 | 5.0087e-08 | 3.8368e-08 | 1.6227e-09 | 4.6052e-09 | 2.4319e-09 | 1.7411e-10
32242.551 | 4.0946e-08 | 4.7437e-08 | 1.0024e-09 | 5.0538e-08 | 3.8816e-08 | 1.6049e-09 | 4.5865e-09 | 2.3996e-09 | 1.7068e-10
32254.717 | 4.1149e-08 | 4.6815e-08 | 9.9655e-10 | 4.9368e-08 | 3.7668e-08 | 1.5935e-09 | 4.5351e-09 | 2.3861e-09 | 1.697e-10
32266.885 | 3.9932e-08 | 4.6264e-08 | 9.9951e-10 | 4.9456e-08 | 3.7804e-08 | 1.5809e-09 | 4.4909e-09 | 2.3885e-09 | 1.6979e-10
32279.051 | 3.9973e-08 | 4.6485e-08 | 9.5664e-10 | 4.8994e-08 | 3.7409e-08 | 1.5728e-09 | 4.4543e-09 | 2.346e-09 | 1.6836e-10
32291.219 | 3.9477e-08 | 4.6251e-08 | 9.7295e-10 | 4.8334e-08 | 3.7288e-08 | 1.5583e-09 | 4.3695e-09 | 2.366e-09 | 1.6542e-10
32303.385 | 3.9004e-08 | 4.5508e-08 | 9.6431e-10 | 4.8494e-08 | 3.6933e-08 | 1.5502e-09 | 4.3076e-09 | 2.3102e-09 | 1.6507e-10
32315.553 | 3.951e-08 | 4.5724e-08 | 9.5371e-10 | 4.8003e-08 | 3.6481e-08 | 1.5486e-09 | 4.3489e-09 | 2.3011e-09 | 1.6343e-10
32327.719 | 3.8761e-08 | 4.5074e-08 | 9.5768e-10 | 4.7473e-08 | 3.6702e-08 | 1.5477e-09 | 4.3499e-09 | 2.3154e-09 | 1.633e-10
32339.887 | 3.8696e-08 | 4.5674e-08 | 9.612e-10 | 4.7817e-08 | 3.6665e-08 | 1.5693e-09 | 4.2965e-09 | 2.3035e-09 | 1.6451e-10
32352.053 | 3.9137e-08 | 4.5758e-08 | 9.7029e-10 | 4.8191e-08 | 3.763e-08 | 1.5557e-09 | 4.4195e-09 | 2.2995e-09 | 1.648e-10
32364.221 | 3.8644e-08 | 4.4861e-08 | 9.6944e-10 | 4.7763e-08 | 3.6809e-08 | 1.5642e-09 | 4.3201e-09 | 2.2853e-09 | 1.6456e-10
32376.387 | 3.8759e-08 | 4.5256e-08 | 9.7121e-10 | 4.8184e-08 | 3.6507e-08 | 1.537e-09 | 4.301e-09 | 2.2973e-09 | 1.6431e-10
32388.555 | 3.8315e-08 | 4.4543e-08 | 9.6183e-10 | 4.7348e-08 | 3.6444e-08 | 1.5382e-09 | 4.3322e-09 | 2.3006e-09 | 1.642e-10
32400.721 | 3.8579e-08 | 4.4905e-08 | 9.612e-10 | 4.8293e-08 | 3.6654e-08 | 1.5409e-09 | 4.322e-09 | 2.3071e-09 | 1.6448e-10
32412.889 | 3.8089e-08 | 4.4951e-08 | 9.5175e-10 | 4.7925e-08 | 3.6758e-08 | 1.5497e-09 | 4.3413e-09 | 2.3204e-09 | 1.6468e-10
32425.055 | 3.8069e-08 | 4.4618e-08 | 9.5453e-10 | 4.79e-08 | 3.6358e-08 | 1.5539e-09 | 4.3503e-09 | 2.3028e-09 | 1.642e-10
32437.223 | 3.8498e-08 | 4.5363e-08 | 9.6295e-10 | 4.7695e-08 | 3.7364e-08 | 1.5512e-09 | 4.3934e-09 | 2.2984e-09 | 1.6477e-10
32449.389 | 3.8097e-08 | 4.4767e-08 | 9.4853e-10 | 4.8096e-08 | 3.6881e-08 | 1.5416e-09 | 4.3086e-09 | 2.292e-09 | 1.6617e-10
32461.557 | 3.8618e-08 | 4.4794e-08 | 9.4251e-10 | 4.7536e-08 | 3.6131e-08 | 1.526e-09 | 4.292e-09 | 2.2809e-09 | 1.6234e-10
32473.723 | 3.8749e-08 | 4.513e-08 | 9.4581e-10 | 4.7079e-08 | 3.6389e-08 | 1.5347e-09 | 4.2697e-09 | 2.2725e-09 | 1.6334e-10
32485.891 | 4.0195e-08 | 4.5113e-08 | 9.597e-10 | 4.8263e-08 | 3.7291e-08 | 1.5618e-09 | 4.3465e-09 | 2.3264e-09 | 1.6437e-10
32498.057 | 3.9494e-08 | 4.5531e-08 | 9.7288e-10 | 4.8326e-08 | 3.6574e-08 | 1.5685e-09 | 4.3607e-09 | 2.3115e-09 | 1.6473e-10
32510.225 | 3.962e-08 | 4.5359e-08 | 9.7125e-10 | 4.8286e-08 | 3.653e-08 | 1.5694e-09 | 4.3889e-09 | 2.3326e-09 | 1.6406e-10
32522.391 | 3.8432e-08 | 4.5266e-08 | 9.732e-10 | 4.8101e-08 | 3.6849e-08 | 1.5644e-09 | 4.3968e-09 | 2.2997e-09 | 1.6419e-10
32534.559 | 3.9062e-08 | 4.5811e-08 | 9.7214e-10 | 4.8408e-08 | 3.6837e-08 | 1.585e-09 | 4.3629e-09 | 2.3191e-09 | 1.6478e-10
32546.725 | 3.8716e-08 | 4.5314e-08 | 9.7854e-10 | 4.8596e-08 | 3.6584e-08 | 1.5598e-09 | 4.3652e-09 | 2.3605e-09 | 1.6556e-10
32558.893 | 3.8454e-08 | 4.5774e-08 | 9.8458e-10 | 4.8865e-08 | 3.7158e-08 | 1.5733e-09 | 4.4029e-09 | 2.3523e-09 | 1.6516e-10
32571.059 | 3.9002e-08 | 4.6268e-08 | 9.7203e-10 | 4.8827e-08 | 3.7236e-08 | 1.5777e-09 | 4.4025e-09 | 2.333e-09 | 1.6618e-10
32583.227 | 3.9021e-08 | 4.6086e-08 | 9.8615e-10 | 4.9298e-08 | 3.7279e-08 | 1.5816e-09 | 4.4233e-09 | 2.3504e-09 | 1.6484e-10
32595.393 | 3.8774e-08 | 4.6484e-08 | 9.7801e-10 | 4.9339e-08 | 3.7307e-08 | 1.5696e-09 | 4.421e-09 | 2.3514e-09 | 1.6528e-10
32607.561 | 3.8276e-08 | 4.5853e-08 | 9.7076e-10 | 4.9189e-08 | 3.6992e-08 | 1.571e-09 | 4.4724e-09 | 2.3716e-09 | 1.6588e-10
32619.727 | 3.8636e-08 | 4.643e-08 | 9.8446e-10 | 4.8696e-08 | 3.7065e-08 | 1.5723e-09 | 4.4038e-09 | 2.345e-09 | 1.6546e-10
32631.895 | 3.8726e-08 | 4.7098e-08 | 9.6824e-10 | 4.8806e-08 | 3.7521e-08 | 1.5612e-09 | 4.4129e-09 | 2.3429e-09 | 1.6545e-10
32644.061 | 3.932e-08 | 4.6361e-08 | 9.4676e-10 | 4.9019e-08 | 3.6826e-08 | 1.5655e-09 | 4.3346e-09 | 2.306e-09 | 1.639e-10
32656.229 | 3.9874e-08 | 4.6055e-08 | 9.8114e-10 | 4.8171e-08 | 3.6999e-08 | 1.582e-09 | 4.3957e-09 | 2.3345e-09 | 1.6384e-10
32668.395 | 3.937e-08 | 4.617e-08 | 9.8921e-10 | 4.9028e-08 | 3.6931e-08 | 1.5796e-09 | 4.495e-09 | 2.3413e-09 | 1.6434e-10
32680.563 | 3.8949e-08 | 4.5956e-08 | 1.0005e-09 | 4.8346e-08 | 3.6795e-08 | 1.5775e-09 | 4.4148e-09 | 2.3471e-09 | 1.6753e-10
32692.729 | 3.9369e-08 | 4.6225e-08 | 1.0051e-09 | 4.8497e-08 | 3.7542e-08 | 1.593e-09 | 4.4706e-09 | 2.3734e-09 | 1.6696e-10
32704.896 | 3.9346e-08 | 4.7149e-08 | 1.0071e-09 | 4.9761e-08 | 3.7513e-08 | 1.5955e-09 | 4.4566e-09 | 2.3766e-09 | 1.6721e-10
32717.063 | 3.9195e-08 | 4.7173e-08 | 1.0178e-09 | 4.9501e-08 | 3.7953e-08 | 1.6138e-09 | 4.5113e-09 | 2.3955e-09 | 1.6753e-10
32729.23 | 3.9608e-08 | 4.6979e-08 | 1.0005e-09 | 4.9731e-08 | 3.739e-08 | 1.5777e-09 | 4.4866e-09 | 2.3472e-09 | 1.6529e-10
32741.396 | 3.9757e-08 | 4.709e-08 | 1.0154e-09 | 4.9852e-08 | 3.7815e-08 | 1.5898e-09 | 4.5126e-09 | 2.4077e-09 | 1.6747e-10
32753.564 | 3.948e-08 | 4.6722e-08 | 1.0107e-09 | 4.9636e-08 | 3.7684e-08 | 1.5923e-09 | 4.4681e-09 | 2.3879e-09 | 1.6776e-10
32765.73 | 3.9585e-08 | 4.7235e-08 | 1.0122e-09 | 5.0203e-08 | 3.7703e-08 | 1.6154e-09 | 4.4561e-09 | 2.3704e-09 | 1.6762e-10
32777.898 | 3.9362e-08 | 4.7619e-08 | 1.0183e-09 | 5.0328e-08 | 3.7812e-08 | 1.6141e-09 | 4.6084e-09 | 2.4054e-09 | 1.6906e-10
32790.066 | 3.9365e-08 | 4.7925e-08 | 1.0164e-09 | 5.054e-08 | 3.7995e-08 | 1.5843e-09 | 4.5466e-09 | 2.3718e-09 | 1.6846e-10
32802.23 | 3.9613e-08 | 4.6588e-08 | 1.0094e-09 | 4.961e-08 | 3.7881e-08 | 1.5879e-09 | 4.5047e-09 | 2.3862e-09 | 1.6829e-10
32814.398 | 4.0472e-08 | 4.681e-08 | 1.0059e-09 | 4.9618e-08 | 3.7192e-08 | 1.5742e-09 | 4.454e-09 | 2.3665e-09 | 1.6668e-10
32826.566 | 3.9719e-08 | 4.7053e-08 | 1.0019e-09 | 4.9109e-08 | 3.737e-08 | 1.5843e-09 | 4.4754e-09 | 2.375e-09 | 1.6553e-10
32838.734 | 3.9141e-08 | 4.6401e-08 | 1.0033e-09 | 5.012e-08 | 3.7169e-08 | 1.565e-09 | 4.4713e-09 | 2.3617e-09 | 1.6926e-10
32850.898 | 3.9874e-08 | 4.7486e-08 | 1.0076e-09 | 4.988e-08 | 3.7209e-08 | 1.5864e-09 | 4.4949e-09 | 2.4079e-09 | 1.6863e-10
32863.066 | 3.9028e-08 | 4.727e-08 | 1.0158e-09 | 5.0632e-08 | 3.7921e-08 | 1.5919e-09 | 4.4933e-09 | 2.3776e-09 | 1.6871e-10
32875.234 | 3.951e-08 | 4.7425e-08 | 1.0093e-09 | 5.0265e-08 | 3.7308e-08 | 1.5872e-09 | 4.5211e-09 | 2.4023e-09 | 1.6957e-10
32887.402 | 3.9506e-08 | 4.7442e-08 | 1.0137e-09 | 5.0761e-08 | 3.7941e-08 | 1.5899e-09 | 4.5156e-09 | 2.4191e-09 | 1.6783e-10
32899.566 | 3.9638e-08 | 4.8038e-08 | 1.0176e-09 | 5.044e-08 | 3.7568e-08 | 1.5906e-09 | 4.5772e-09 | 2.4085e-09 | 1.7019e-10
32911.734 | 3.9132e-08 | 4.7893e-08 | 1.0205e-09 | 4.9672e-08 | 3.8126e-08 | 1.5959e-09 | 4.5477e-09 | 2.4074e-09 | 1.6707e-10
32923.902 | 3.9488e-08 | 4.7965e-08 | 1.0045e-09 | 5.0472e-08 | 3.7823e-08 | 1.5933e-09 | 4.5542e-09 | 2.4006e-09 | 1.6982e-10
32936.07 | 3.9479e-08 | 4.7241e-08 | 9.917e-10 | 5.067e-08 | 3.8056e-08 | 1.59e-09 | 4.5547e-09 | 2.4054e-09 | 1.6937e-10
32948.234 | 3.9523e-08 | 4.7449e-08 | 1.0155e-09 | 5.0381e-08 | 3.7683e-08 | 1.5907e-09 | 4.5569e-09 | 2.4043e-09 | 1.7021e-10
32960.402 | 4.0421e-08 | 4.6828e-08 | 1.0125e-09 | 4.9612e-08 | 3.7686e-08 | 1.5569e-09 | 4.4646e-09 | 2.3852e-09 | 1.671e-10
32972.57 | 4.0229e-08 | 4.7645e-08 | 1.0076e-09 | 5.0028e-08 | 3.7444e-08 | 1.5771e-09 | 4.4751e-09 | 2.3714e-09 | 1.6822e-10
32984.738 | 3.9192e-08 | 4.7596e-08 | 1.0018e-09 | 5.0101e-08 | 3.749e-08 | 1.5848e-09 | 4.4682e-09 | 2.3622e-09 | 1.6697e-10
32996.902 | 3.9737e-08 | 4.7219e-08 | 1.0063e-09 | 4.9736e-08 | 3.7267e-08 | 1.5731e-09 | 4.4993e-09 | 2.3796e-09 | 1.6727e-10
33009.07 | 3.9446e-08 | 4.7278e-08 | 1.0047e-09 | 4.9792e-08 | 3.7874e-08 | 1.58e-09 | 4.475e-09 | 2.3788e-09 | 1.6887e-10
33021.238 | 3.9426e-08 | 4.7535e-08 | 9.853e-10 | 4.9657e-08 | 3.7385e-08 | 1.5705e-09 | 4.4496e-09 | 2.3796e-09 | 1.6915e-10
33033.406 | 3.8968e-08 | 4.7789e-08 | 9.833e-10 | 4.95e-08 | 3.7434e-08 | 1.5737e-09 | 4.4704e-09 | 2.3746e-09 | 1.6724e-10
33045.57 | 3.9251e-08 | 4.7463e-08 | 9.8088e-10 | 4.9684e-08 | 3.7621e-08 | 1.5662e-09 | 4.4441e-09 | 2.3484e-09 | 1.6691e-10
33057.738 | 3.9552e-08 | 4.7737e-08 | 9.7831e-10 | 4.9324e-08 | 3.7078e-08 | 1.5758e-09 | 4.4616e-09 | 2.3615e-09 | 1.682e-10
33069.906 | 3.9406e-08 | 4.7485e-08 | 9.8305e-10 | 4.9074e-08 | 3.6876e-08 | 1.5683e-09 | 4.4634e-09 | 2.3591e-09 | 1.6566e-10
33082.074 | 3.9202e-08 | 4.7815e-08 | 9.7988e-10 | 4.9514e-08 | 3.725e-08 | 1.5778e-09 | 4.4377e-09 | 2.3601e-09 | 1.6592e-10
33094.238 | 3.8971e-08 | 4.7459e-08 | 9.8261e-10 | 5.0043e-08 | 3.7705e-08 | 1.5979e-09 | 4.4551e-09 | 2.3539e-09 | 1.6741e-10
33106.406 | 3.9024e-08 | 4.7969e-08 | 9.8423e-10 | 4.982e-08 | 3.7354e-08 | 1.5763e-09 | 4.4755e-09 | 2.3758e-09 | 1.671e-10
33118.574 | 3.9073e-08 | 4.7973e-08 | 9.7122e-10 | 4.9853e-08 | 3.722e-08 | 1.5894e-09 | 4.4889e-09 | 2.3831e-09 | 1.6849e-10
33130.742 | 3.9596e-08 | 4.8279e-08 | 9.7919e-10 | 4.9907e-08 | 3.7423e-08 | 1.5888e-09 | 4.4682e-09 | 2.3936e-09 | 1.6943e-10
33142.906 | 3.99e-08 | 4.8426e-08 | 9.8119e-10 | 5.0029e-08 | 3.7992e-08 | 1.5835e-09 | 4.4706e-09 | 2.3771e-09 | 1.6767e-10
33155.074 | 3.9395e-08 | 4.838e-08 | 9.881e-10 | 4.9635e-08 | 3.7666e-08 | 1.5857e-09 | 4.4882e-09 | 2.3782e-09 | 1.6833e-10
33167.242 | 3.9869e-08 | 4.7563e-08 | 9.8376e-10 | 4.9442e-08 | 3.723e-08 | 1.575e-09 | 4.4828e-09 | 2.3775e-09 | 1.682e-10
33179.41 | 3.9217e-08 | 4.7913e-08 | 9.818e-10 | 4.9471e-08 | 3.7304e-08 | 1.5802e-09 | 4.4271e-09 | 2.3869e-09 | 1.7018e-10
33191.574 | 3.946e-08 | 4.7554e-08 | 9.7497e-10 | 4.9471e-08 | 3.7148e-08 | 1.5785e-09 | 4.4091e-09 | 2.34e-09 | 1.6801e-10
33203.742 | 3.8976e-08 | 4.7322e-08 | 9.6927e-10 | 4.9698e-08 | 3.6997e-08 | 1.5628e-09 | 4.4023e-09 | 2.3452e-09 | 1.6811e-10
33215.91 | 3.9392e-08 | 4.6733e-08 | 9.7073e-10 | 4.9563e-08 | 3.7133e-08 | 1.5726e-09 | 4.4479e-09 | 2.3542e-09 | 1.6605e-10
33228.078 | 3.8747e-08 | 4.7394e-08 | 9.6592e-10 | 4.9086e-08 | 3.6962e-08 | 1.5818e-09 | 4.3607e-09 | 2.3657e-09 | 1.6762e-10
33240.242 | 3.8659e-08 | 4.6602e-08 | 9.5972e-10 | 4.8977e-08 | 3.6525e-08 | 1.5522e-09 | 4.3841e-09 | 2.3346e-09 | 1.6635e-10
33252.41 | 3.8506e-08 | 4.6434e-08 | 9.5545e-10 | 4.9234e-08 | 3.6838e-08 | 1.5589e-09 | 4.4133e-09 | 2.3314e-09 | 1.6559e-10
33264.578 | 3.8498e-08 | 4.6521e-08 | 9.6055e-10 | 4.8991e-08 | 3.6679e-08 | 1.5494e-09 | 4.3437e-09 | 2.318e-09 | 1.6565e-10
33276.746 | 3.8787e-08 | 4.5982e-08 | 9.5591e-10 | 4.8431e-08 | 3.6755e-08 | 1.5324e-09 | 4.3654e-09 | 2.3095e-09 | 1.6399e-10
33288.91 | 3.8468e-08 | 4.5767e-08 | 9.3982e-10 | 4.7792e-08 | 3.6528e-08 | 1.5411e-09 | 4.3525e-09 | 2.2869e-09 | 1.6347e-10
33301.078 | 3.7918e-08 | 4.5697e-08 | 9.4167e-10 | 4.7624e-08 | 3.6014e-08 | 1.5388e-09 | 4.3032e-09 | 2.3157e-09 | 1.6568e-10
33313.246 | 3.8428e-08 | 4.5505e-08 | 9.3238e-10 | 4.8067e-08 | 3.6379e-08 | 1.5427e-09 | 4.2415e-09 | 2.29e-09 | 1.6283e-10
33325.414 | 4.1075e-08 | 4.5756e-08 | 9.4787e-10 | 4.8492e-08 | 3.6377e-08 | 1.5575e-09 | 4.399e-09 | 2.3259e-09 | 1.6783e-10
33337.578 | 3.9223e-08 | 4.5535e-08 | 9.6438e-10 | 4.873e-08 | 3.6424e-08 | 1.5459e-09 | 4.3626e-09 | 2.3311e-09 | 1.6559e-10
33349.746 | 3.9481e-08 | 4.5636e-08 | 9.6786e-10 | 4.8714e-08 | 3.6313e-08 | 1.5465e-09 | 4.4085e-09 | 2.349e-09 | 1.6507e-10
33361.914 | 3.8783e-08 | 4.5508e-08 | 9.7235e-10 | 4.8334e-08 | 3.6762e-08 | 1.5471e-09 | 4.3502e-09 | 2.3439e-09 | 1.6757e-10
33374.082 | 3.9272e-08 | 4.6944e-08 | 9.8749e-10 | 4.9378e-08 | 3.7211e-08 | 1.5729e-09 | 4.4611e-09 | 2.4201e-09 | 1.669e-10
33386.246 | 3.9589e-08 | 4.7051e-08 | 1.005e-09 | 4.9725e-08 | 3.7321e-08 | 1.5856e-09 | 4.5246e-09 | 2.4219e-09 | 1.6917e-10
33398.414 | 4.0107e-08 | 4.6715e-08 | 1.0055e-09 | 5.0148e-08 | 3.7363e-08 | 1.5846e-09 | 4.5711e-09 | 2.3965e-09 | 1.6964e-10
33410.582 | 3.9772e-08 | 4.6749e-08 | 1.0015e-09 | 5.024e-08 | 3.792e-08 | 1.5938e-09 | 4.5452e-09 | 2.4177e-09 | 1.7153e-10
33422.75 | 3.8989e-08 | 4.7316e-08 | 1.0137e-09 | 4.9955e-08 | 3.7391e-08 | 1.5812e-09 | 4.494e-09 | 2.4009e-09 | 1.7237e-10
33434.914 | 3.9315e-08 | 4.7372e-08 | 1.0289e-09 | 4.947e-08 | 3.7406e-08 | 1.5982e-09 | 4.5232e-09 | 2.3706e-09 | 1.6955e-10
33447.082 | 3.9617e-08 | 4.6844e-08 | 1.0297e-09 | 4.9831e-08 | 3.8129e-08 | 1.5825e-09 | 4.5911e-09 | 2.4191e-09 | 1.7113e-10
33459.25 | 3.9313e-08 | 4.7064e-08 | 1.0368e-09 | 5.0592e-08 | 3.7813e-08 | 1.6046e-09 | 4.5862e-09 | 2.4556e-09 | 1.7092e-10
33471.418 | 4.0996e-08 | 4.8053e-08 | 1.0041e-09 | 5.0992e-08 | 3.8395e-08 | 1.5985e-09 | 4.636e-09 | 2.4267e-09 | 1.7207e-10
33483.586 | 3.9915e-08 | 4.7766e-08 | 1.0269e-09 | 5.0488e-08 | 3.7982e-08 | 1.6016e-09 | 4.6321e-09 | 2.4479e-09 | 1.7163e-10
33495.75 | 3.9699e-08 | 4.7563e-08 | 1.0322e-09 | 5.0297e-08 | 3.815e-08 | 1.6171e-09 | 4.5422e-09 | 2.4102e-09 | 1.6901e-10
33507.918 | 4.0327e-08 | 4.7373e-08 | 1.0115e-09 | 5.0034e-08 | 3.7964e-08 | 1.6086e-09 | 4.6043e-09 | 2.4301e-09 | 1.7466e-10
33520.086 | 4.014e-08 | 4.7555e-08 | 1.0407e-09 | 5.0376e-08 | 3.8203e-08 | 1.6051e-09 | 4.6185e-09 | 2.4374e-09 | 1.7299e-10
33532.254 | 3.9505e-08 | 4.7457e-08 | 1.0365e-09 | 5.124e-08 | 3.7694e-08 | 1.6184e-09 | 4.6721e-09 | 2.4457e-09 | 1.7278e-10
33544.418 | 3.9822e-08 | 4.8059e-08 | 1.0363e-09 | 5.1337e-08 | 3.8345e-08 | 1.6346e-09 | 4.742e-09 | 2.4777e-09 | 1.7642e-10
33556.586 | 3.9832e-08 | 4.7461e-08 | 1.0471e-09 | 5.0748e-08 | 3.8268e-08 | 1.5967e-09 | 4.6388e-09 | 2.4578e-09 | 1.7373e-10
33568.754 | 3.9871e-08 | 4.7615e-08 | 1.0353e-09 | 5.0745e-08 | 3.7766e-08 | 1.5868e-09 | 4.6241e-09 | 2.4539e-09 | 1.7279e-10
33580.922 | 3.9649e-08 | 4.7482e-08 | 1.0399e-09 | 5.089e-08 | 3.7745e-08 | 1.604e-09 | 4.6149e-09 | 2.4468e-09 | 1.7314e-10
33593.086 | 3.9721e-08 | 4.8259e-08 | 1.0343e-09 | 5.0435e-08 | 3.7715e-08 | 1.5917e-09 | 4.5705e-09 | 2.4114e-09 | 1.6822e-10
33605.254 | 3.9815e-08 | 4.7214e-08 | 1.0266e-09 | 4.9938e-08 | 3.7456e-08 | 1.6019e-09 | 4.5523e-09 | 2.3846e-09 | 1.7123e-10
33617.422 | 3.9856e-08 | 4.7324e-08 | 1.011e-09 | 4.9966e-08 | 3.7253e-08 | 1.5989e-09 | 4.5059e-09 | 2.4128e-09 | 1.7036e-10
33629.59 | 3.9417e-08 | 4.7477e-08 | 1.0255e-09 | 5.0112e-08 | 3.7579e-08 | 1.6009e-09 | 4.5709e-09 | 2.3243e-09 | 1.6584e-10
33641.754 | 4.0704e-08 | 4.6407e-08 | 9.9424e-10 | 4.8503e-08 | 3.6856e-08 | 1.5554e-09 | 4.4021e-09 | 2.3434e-09 | 1.661e-10
33653.922 | 3.9384e-08 | 4.5601e-08 | 9.9217e-10 | 4.8453e-08 | 3.6373e-08 | 1.557e-09 | 4.421e-09 | 2.344e-09 | 1.6541e-10
33666.09 | 3.8536e-08 | 4.497e-08 | 9.9594e-10 | 4.8812e-08 | 3.6135e-08 | 1.543e-09 | 4.4156e-09 | 2.3207e-09 | 1.6436e-10
33678.258 | 3.8201e-08 | 4.5084e-08 | 1.0066e-09 | 4.8804e-08 | 3.666e-08 | 1.5458e-09 | 4.477e-09 | 2.3533e-09 | 1.6501e-10
33690.422 | 3.8633e-08 | 4.5301e-08 | 9.9221e-10 | 4.9015e-08 | 3.687e-08 | 1.5584e-09 | 4.3971e-09 | 2.3332e-09 | 1.6514e-10
33702.59 | 3.7966e-08 | 4.5193e-08 | 9.9205e-10 | 4.8404e-08 | 3.6481e-08 | 1.5645e-09 | 4.429e-09 | 2.3577e-09 | 1.6612e-10
33714.758 | 3.9018e-08 | 4.5342e-08 | 1.0031e-09 | 4.939e-08 | 3.6347e-08 | 1.5495e-09 | 4.439e-09 | 2.3475e-09 | 1.644e-10
33726.926 | 3.8248e-08 | 4.5114e-08 | 9.8131e-10 | 4.8992e-08 | 3.6199e-08 | 1.5515e-09 | 4.4045e-09 | 2.3143e-09 | 1.6381e-10
33739.09 | 3.7814e-08 | 4.5536e-08 | 9.9593e-10 | 4.8479e-08 | 3.6353e-08 | 1.5428e-09 | 4.4034e-09 | 2.3506e-09 | 1.6325e-10
33751.258 | 3.8566e-08 | 4.5311e-08 | 1.0022e-09 | 4.8656e-08 | 3.6726e-08 | 1.5575e-09 | 4.4366e-09 | 2.3273e-09 | 1.6569e-10
33763.426 | 3.8615e-08 | 4.5608e-08 | 9.8863e-10 | 4.9208e-08 | 3.6558e-08 | 1.5609e-09 | 4.3943e-09 | 2.3442e-09 | 1.6488e-10
33775.594 | 3.7833e-08 | 4.6217e-08 | 9.9334e-10 | 4.8922e-08 | 3.6837e-08 | 1.5638e-09 | 4.4415e-09 | 2.3366e-09 | 1.6638e-10
33787.758 | 3.8295e-08 | 4.6482e-08 | 1.0069e-09 | 4.8798e-08 | 3.7234e-08 | 1.5768e-09 | 4.4596e-09 | 2.36e-09 | 1.6711e-10
33799.926 | 3.8568e-08 | 4.6274e-08 | 9.9462e-10 | 4.9482e-08 | 3.6802e-08 | 1.5822e-09 | 4.3946e-09 | 2.336e-09 | 1.6393e-10
33812.094 | 3.8797e-08 | 4.5884e-08 | 1.003e-09 | 4.9235e-08 | 3.7257e-08 | 1.5612e-09 | 4.447e-09 | 2.3147e-09 | 1.6626e-10
33824.262 | 3.8285e-08 | 4.5927e-08 | 9.9499e-10 | 4.8329e-08 | 3.6795e-08 | 1.5627e-09 | 4.4903e-09 | 2.3755e-09 | 1.6514e-10
33836.426 | 3.9478e-08 | 4.6964e-08 | 1.0075e-09 | 4.9642e-08 | 3.7342e-08 | 1.5748e-09 | 4.4942e-09 | 2.3754e-09 | 1.658e-10
33848.594 | 3.9406e-08 | 4.7651e-08 | 9.9907e-10 | 4.99e-08 | 3.734e-08 | 1.614e-09 | 4.4759e-09 | 2.388e-09 | 1.6602e-10
33860.762 | 3.909e-08 | 4.7111e-08 | 1.0087e-09 | 4.974e-08 | 3.732e-08 | 1.5938e-09 | 4.4974e-09 | 2.4058e-09 | 1.6683e-10
33872.93 | 3.8674e-08 | 4.7444e-08 | 9.9433e-10 | 4.9435e-08 | 3.7371e-08 | 1.5913e-09 | 4.5023e-09 | 2.3509e-09 | 1.6578e-10
33885.094 | 3.9104e-08 | 4.7521e-08 | 9.9004e-10 | 4.909e-08 | 3.7231e-08 | 1.5887e-09 | 4.4119e-09 | 2.3492e-09 | 1.6527e-10
33897.262 | 3.9128e-08 | 4.7204e-08 | 1.0062e-09 | 4.8799e-08 | 3.743e-08 | 1.5877e-09 | 4.5029e-09 | 2.3974e-09 | 1.6739e-10
33909.43 | 3.9091e-08 | 4.7389e-08 | 1.0045e-09 | 4.9555e-08 | 3.7701e-08 | 1.5914e-09 | 4.4455e-09 | 2.3558e-09 | 1.6728e-10
33921.598 | 3.9556e-08 | 4.7371e-08 | 1.0039e-09 | 5.0136e-08 | 3.7011e-08 | 1.5875e-09 | 4.4241e-09 | 2.3992e-09 | 1.6573e-10
33933.762 | 3.906e-08 | 4.6843e-08 | 1.0081e-09 | 4.9427e-08 | 3.7373e-08 | 1.5802e-09 | 4.4885e-09 | 2.3843e-09 | 1.6509e-10
33945.93 | 3.9606e-08 | 4.7282e-08 | 9.9879e-10 | 4.881e-08 | 3.7158e-08 | 1.573e-09 | 4.3944e-09 | 2.3365e-09 | 1.6158e-10
33958.098 | 3.9723e-08 | 4.6755e-08 | 9.932e-10 | 4.8703e-08 | 3.7209e-08 | 1.5818e-09 | 4.456e-09 | 2.4007e-09 | 1.6528e-10
33970.266 | 3.9454e-08 | 4.6954e-08 | 9.8598e-10 | 4.9766e-08 | 3.73e-08 | 1.5776e-09 | 4.3946e-09 | 2.3398e-09 | 1.6523e-10
33982.43 | 3.9146e-08 | 4.7104e-08 | 9.8924e-10 | 4.9187e-08 | 3.7245e-08 | 1.5678e-09 | 4.4287e-09 | 2.2874e-09 | 1.6522e-10
33994.598 | 4.1606e-08 | 4.7217e-08 | 9.9125e-10 | 4.9038e-08 | 3.6725e-08 | 1.5622e-09 | 4.3962e-09 | 2.3197e-09 | 1.6577e-10
34006.766 | 3.8895e-08 | 4.6744e-08 | 1.0058e-09 | 4.8889e-08 | 3.6505e-08 | 1.546e-09 | 4.4506e-09 | 2.3876e-09 | 1.6464e-10
34018.934 | 3.8862e-08 | 4.7682e-08 | 1.0156e-09 | 4.9597e-08 | 3.7197e-08 | 1.5639e-09 | 4.4834e-09 | 2.3937e-09 | 1.6461e-10
34031.098 | 3.8669e-08 | 4.686e-08 | 1.0163e-09 | 4.8872e-08 | 3.6687e-08 | 1.5612e-09 | 4.4531e-09 | 2.3674e-09 | 1.6212e-10
34043.266 | 3.8894e-08 | 4.681e-08 | 1.0222e-09 | 4.8977e-08 | 3.6686e-08 | 1.5577e-09 | 4.393e-09 | 2.3559e-09 | 1.6302e-10
34055.434 | 3.9041e-08 | 4.699e-08 | 1.0159e-09 | 4.8383e-08 | 3.6767e-08 | 1.5428e-09 | 4.3986e-09 | 2.3349e-09 | 1.6297e-10
34067.602 | 3.8239e-08 | 4.6509e-08 | 1.0009e-09 | 4.8323e-08 | 3.6705e-08 | 1.5533e-09 | 4.4037e-09 | 2.3588e-09 | 1.6225e-10
34079.766 | 3.8093e-08 | 4.6289e-08 | 9.9474e-10 | 4.8467e-08 | 3.6646e-08 | 1.545e-09 | 4.3483e-09 | 2.3116e-09 | 1.6457e-10
34091.934 | 3.8336e-08 | 4.6579e-08 | 9.9374e-10 | 4.8543e-08 | 3.6629e-08 | 1.5396e-09 | 4.4288e-09 | 2.3717e-09 | 1.6343e-10
34104.102 | 3.8519e-08 | 4.656e-08 | 9.8982e-10 | 4.8539e-08 | 3.6489e-08 | 1.532e-09 | 4.3752e-09 | 2.3083e-09 | 1.6091e-10
34116.27 | 3.8234e-08 | 4.6845e-08 | 9.8656e-10 | 4.9214e-08 | 3.6051e-08 | 1.546e-09 | 4.3908e-09 | 2.3525e-09 | 1.6127e-10
34128.434 | 3.8617e-08 | 4.6039e-08 | 9.9428e-10 | 4.8089e-08 | 3.6353e-08 | 1.5125e-09 | 4.3338e-09 | 2.2879e-09 | 1.6197e-10
34140.602 | 3.8793e-08 | 4.6679e-08 | 9.8349e-10 | 4.8438e-08 | 3.6824e-08 | 1.5229e-09 | 4.2911e-09 | 2.3116e-09 | 1.6008e-10
34152.77 | 3.7839e-08 | 4.6574e-08 | 9.7503e-10 | 4.7906e-08 | 3.6136e-08 | 1.5226e-09 | 4.3357e-09 | 2.2943e-09 | 1.6241e-10
34164.938 | 3.7575e-08 | 4.6435e-08 | 9.7288e-10 | 4.7641e-08 | 3.6343e-08 | 1.5355e-09 | 4.3458e-09 | 2.308e-09 | 1.6312e-10
34177.102 | 3.8414e-08 | 4.6823e-08 | 9.7378e-10 | 4.8374e-08 | 3.6818e-08 | 1.5413e-09 | 4.3871e-09 | 2.3155e-09 | 1.6054e-10
34189.27 | 3.8507e-08 | 4.6757e-08 | 9.7855e-10 | 4.8232e-08 | 3.6967e-08 | 1.5407e-09 | 4.3559e-09 | 2.3232e-09 | 1.628e-10
34201.438 | 3.8441e-08 | 4.7433e-08 | 9.8485e-10 | 4.8227e-08 | 3.671e-08 | 1.5494e-09 | 4.3721e-09 | 2.2934e-09 | 1.6453e-10
34213.605 | 3.8818e-08 | 4.7523e-08 | 9.7633e-10 | 4.9004e-08 | 3.6571e-08 | 1.552e-09 | 4.3681e-09 | 2.3236e-09 | 1.632e-10
34225.77 | 3.8307e-08 | 4.7242e-08 | 9.834e-10 | 4.902e-08 | 3.6819e-08 | 1.5505e-09 | 4.3471e-09 | 2.3345e-09 | 1.6403e-10
34237.938 | 3.8264e-08 | 4.745e-08 | 9.9915e-10 | 4.8846e-08 | 3.702e-08 | 1.5379e-09 | 4.4308e-09 | 2.3333e-09 | 1.6544e-10
34250.105 | 3.8833e-08 | 4.7312e-08 | 9.8738e-10 | 4.9374e-08 | 3.7242e-08 | 1.5618e-09 | 4.4009e-09 | 2.3367e-09 | 1.6642e-10
34262.273 | 3.9131e-08 | 4.7825e-08 | 9.9004e-10 | 4.9672e-08 | 3.6946e-08 | 1.5737e-09 | 4.4242e-09 | 2.3376e-09 | 1.6476e-10
34274.438 | 3.916e-08 | 4.8387e-08 | 9.9154e-10 | 4.9209e-08 | 3.7735e-08 | 1.5663e-09 | 4.4729e-09 | 2.374e-09 | 1.6836e-10
34286.605 | 3.9162e-08 | 4.8561e-08 | 1.0082e-09 | 5e-08 | 3.8126e-08 | 1.5951e-09 | 4.5409e-09 | 2.3873e-09 | 1.6679e-10
34298.773 | 3.9764e-08 | 4.9003e-08 | 1.0053e-09 | 4.9558e-08 | 3.7881e-08 | 1.5964e-09 | 4.4477e-09 | 2.3683e-09 | 1.6575e-10
34310.941 | 4.0192e-08 | 4.8571e-08 | 9.9998e-10 | 4.9194e-08 | 3.7631e-08 | 1.6057e-09 | 4.4508e-09 | 2.3646e-09 | 1.6522e-10
34323.105 | 4.0276e-08 | 4.7972e-08 | 9.9945e-10 | 4.9808e-08 | 3.8023e-08 | 1.5847e-09 | 4.4499e-09 | 2.4001e-09 | 1.6719e-10
34335.273 | 3.9492e-08 | 4.88e-08 | 9.8792e-10 | 4.9744e-08 | 3.7535e-08 | 1.5838e-09 | 4.462e-09 | 2.3471e-09 | 1.6515e-10
34347.441 | 3.9598e-08 | 4.8047e-08 | 1.0047e-09 | 4.9257e-08 | 3.7402e-08 | 1.5993e-09 | 4.4732e-09 | 2.3731e-09 | 1.6331e-10
34359.609 | 3.9248e-08 | 4.8135e-08 | 9.98e-10 | 4.9438e-08 | 3.7559e-08 | 1.5794e-09 | 4.4129e-09 | 2.3404e-09 | 1.6582e-10
34371.773 | 4.0012e-08 | 4.8778e-08 | 9.9015e-10 | 4.9215e-08 | 3.7381e-08 | 1.5847e-09 | 4.4668e-09 | 2.3688e-09 | 1.6553e-10
34383.941 | 4.0659e-08 | 4.8318e-08 | 9.9655e-10 | 4.9347e-08 | 3.7325e-08 | 1.5938e-09 | 4.5168e-09 | 2.3857e-09 | 1.6502e-10
34396.109 | 3.9794e-08 | 4.8432e-08 | 9.9094e-10 | 4.8836e-08 | 3.7522e-08 | 1.5845e-09 | 4.4337e-09 | 2.3329e-09 | 1.6308e-10
34408.277 | 3.9463e-08 | 4.7951e-08 | 9.9277e-10 | 4.883e-08 | 3.7389e-08 | 1.5815e-09 | 4.4817e-09 | 2.3759e-09 | 1.6688e-10
34420.441 | 4.0391e-08 | 4.8535e-08 | 9.9334e-10 | 4.9791e-08 | 3.7398e-08 | 1.5942e-09 | 4.466e-09 | 2.3518e-09 | 1.6573e-10
34432.609 | 4.0443e-08 | 4.9767e-08 | 9.8594e-10 | 4.9756e-08 | 3.7956e-08 | 1.608e-09 | 4.5247e-09 | 2.3978e-09 | 1.6962e-10
34444.777 | 4.0298e-08 | 4.9394e-08 | 9.8437e-10 | 4.9392e-08 | 3.7786e-08 | 1.5902e-09 | 4.4937e-09 | 2.3813e-09 | 1.6692e-10
34456.945 | 4.008e-08 | 4.8975e-08 | 9.8572e-10 | 4.9648e-08 | 3.7768e-08 | 1.5851e-09 | 4.5137e-09 | 2.3867e-09 | 1.6936e-10
34469.109 | 4.0349e-08 | 4.9122e-08 | 1.0011e-09 | 5.0438e-08 | 3.8043e-08 | 1.6071e-09 | 4.5883e-09 | 2.3806e-09 | 1.7068e-10
34481.277 | 4.0938e-08 | 4.9075e-08 | 9.9384e-10 | 4.972e-08 | 3.7002e-08 | 1.6111e-09 | 4.5137e-09 | 2.3955e-09 | 1.6812e-10
34493.445 | 4.1369e-08 | 4.8448e-08 | 9.9595e-10 | 4.9327e-08 | 3.7558e-08 | 1.5983e-09 | 4.5188e-09 | 2.4141e-09 | 1.6839e-10
34505.613 | 4.0852e-08 | 4.8617e-08 | 9.9211e-10 | 5.0126e-08 | 3.7943e-08 | 1.6184e-09 | 4.5841e-09 | 2.4236e-09 | 1.713e-10
34517.777 | 4.0865e-08 | 4.7927e-08 | 1.0175e-09 | 4.8979e-08 | 3.6742e-08 | 1.6056e-09 | 4.5094e-09 | 2.3842e-09 | 1.6401e-10
34529.945 | 4.1574e-08 | 4.7467e-08 | 9.8212e-10 | 4.9194e-08 | 3.7328e-08 | 1.5749e-09 | 4.467e-09 | 2.3335e-09 | 1.6495e-10
34542.113 | 3.9965e-08 | 4.6258e-08 | 9.8077e-10 | 4.8469e-08 | 3.7071e-08 | 1.5606e-09 | 4.3651e-09 | 2.3169e-09 | 1.6121e-10
34554.281 | 3.9048e-08 | 4.4742e-08 | 9.6664e-10 | 4.7297e-08 | 3.6399e-08 | 1.5409e-09 | 4.3208e-09 | 2.2634e-09 | 1.5957e-10
34566.445 | 3.8355e-08 | 4.4678e-08 | 9.6281e-10 | 4.7108e-08 | 3.59e-08 | 1.5187e-09 | 4.2631e-09 | 2.2428e-09 | 1.5773e-10
34578.613 | 3.7553e-08 | 4.4796e-08 | 9.5321e-10 | 4.7102e-08 | 3.5506e-08 | 1.5055e-09 | 4.2149e-09 | 2.2349e-09 | 1.5841e-10
34590.781 | 3.7119e-08 | 4.4192e-08 | 9.43e-10 | 4.7015e-08 | 3.5915e-08 | 1.5216e-09 | 4.2426e-09 | 2.2702e-09 | 1.6039e-10
34602.949 | 3.7604e-08 | 4.5247e-08 | 9.5225e-10 | 4.7622e-08 | 3.5997e-08 | 1.5056e-09 | 4.3192e-09 | 2.2993e-09 | 1.5859e-10
34615.113 | 3.826e-08 | 4.4981e-08 | 9.5333e-10 | 4.6986e-08 | 3.5604e-08 | 1.5031e-09 | 4.2477e-09 | 2.2709e-09 | 1.5783e-10
34627.281 | 3.8327e-08 | 4.4489e-08 | 9.4458e-10 | 4.6466e-08 | 3.5673e-08 | 1.532e-09 | 4.2458e-09 | 2.2398e-09 | 1.5734e-10
34639.449 | 3.9151e-08 | 4.414e-08 | 9.2446e-10 | 4.6579e-08 | 3.5514e-08 | 1.5122e-09 | 4.2217e-09 | 2.2604e-09 | 1.5559e-10
34651.617 | 3.7274e-08 | 4.4108e-08 | 9.256e-10 | 4.5932e-08 | 3.4865e-08 | 1.5254e-09 | 4.1857e-09 | 2.2248e-09 | 1.5594e-10
34663.781 | 3.7234e-08 | 4.4844e-08 | 9.3506e-10 | 4.6868e-08 | 3.5619e-08 | 1.5012e-09 | 4.2063e-09 | 2.2441e-09 | 1.5389e-10
34675.949 | 3.7487e-08 | 4.4662e-08 | 9.4204e-10 | 4.6865e-08 | 3.5599e-08 | 1.4941e-09 | 4.1578e-09 | 2.2379e-09 | 1.5426e-10
34688.117 | 3.6729e-08 | 4.4291e-08 | 9.3137e-10 | 4.6126e-08 | 3.5234e-08 | 1.4946e-09 | 4.2498e-09 | 2.1997e-09 | 1.5403e-10
34700.285 | 3.6861e-08 | 4.4324e-08 | 9.2488e-10 | 4.5919e-08 | 3.5098e-08 | 1.5078e-09 | 4.1754e-09 | 2.2231e-09 | 1.5701e-10
34712.449 | 3.7047e-08 | 4.4504e-08 | 9.2737e-10 | 4.6769e-08 | 3.5658e-08 | 1.5044e-09 | 4.1753e-09 | 2.252e-09 | 1.5666e-10
34724.617 | 3.6904e-08 | 4.4455e-08 | 9.4131e-10 | 4.6992e-08 | 3.5595e-08 | 1.4952e-09 | 4.2555e-09 | 2.2731e-09 | 1.5489e-10
34736.785 | 3.732e-08 | 4.4938e-08 | 9.3576e-10 | 4.686e-08 | 3.5881e-08 | 1.5177e-09 | 4.1764e-09 | 2.2289e-09 | 1.5677e-10
34748.953 | 3.7317e-08 | 4.4861e-08 | 9.2611e-10 | 4.6936e-08 | 3.5767e-08 | 1.5069e-09 | 4.2846e-09 | 2.2406e-09 | 1.5655e-10
34761.117 | 3.7117e-08 | 4.5193e-08 | 9.2984e-10 | 4.6915e-08 | 3.5809e-08 | 1.5205e-09 | 4.2687e-09 | 2.2329e-09 | 1.56e-10
34773.285 | 3.7271e-08 | 4.5081e-08 | 9.3851e-10 | 4.6348e-08 | 3.5655e-08 | 1.4988e-09 | 4.2558e-09 | 2.2524e-09 | 1.5638e-10
34785.453 | 3.7264e-08 | 4.5111e-08 | 9.4477e-10 | 4.6428e-08 | 3.5358e-08 | 1.4886e-09 | 4.2055e-09 | 2.2452e-09 | 1.5701e-10
34797.621 | 3.7525e-08 | 4.508e-08 | 9.3441e-10 | 4.6852e-08 | 3.5723e-08 | 1.5119e-09 | 4.2621e-09 | 2.2432e-09 | 1.5676e-10
34809.785 | 3.7756e-08 | 4.4764e-08 | 9.2818e-10 | 4.6856e-08 | 3.5616e-08 | 1.5103e-09 | 4.2294e-09 | 2.2635e-09 | 1.569e-10
34821.953 | 3.697e-08 | 4.4417e-08 | 9.1392e-10 | 4.6673e-08 | 3.6139e-08 | 1.5027e-09 | 4.2251e-09 | 2.2556e-09 | 1.5745e-10
34834.121 | 3.8164e-08 | 4.5715e-08 | 9.359e-10 | 4.6778e-08 | 3.5354e-08 | 1.5253e-09 | 4.2527e-09 | 2.2738e-09 | 1.6025e-10
34846.289 | 3.8237e-08 | 4.5707e-08 | 9.4351e-10 | 4.7525e-08 | 3.5932e-08 | 1.5138e-09 | 4.2675e-09 | 2.2781e-09 | 1.5795e-10
34858.453 | 3.7833e-08 | 4.5557e-08 | 9.5157e-10 | 4.6837e-08 | 3.5818e-08 | 1.5175e-09 | 4.2957e-09 | 2.2858e-09 | 1.5996e-10
34870.621 | 3.7837e-08 | 4.4985e-08 | 9.6163e-10 | 4.7604e-08 | 3.6191e-08 | 1.5142e-09 | 4.2885e-09 | 2.266e-09 | 1.5888e-10
34882.789 | 3.7641e-08 | 4.5512e-08 | 9.5217e-10 | 4.7729e-08 | 3.6055e-08 | 1.5052e-09 | 4.2677e-09 | 2.2615e-09 | 1.5898e-10
34894.957 | 3.7278e-08 | 4.5315e-08 | 9.6118e-10 | 4.7459e-08 | 3.6371e-08 | 1.5294e-09 | 4.2721e-09 | 2.2907e-09 | 1.59e-10
34907.121 | 3.7308e-08 | 4.5203e-08 | 9.6561e-10 | 4.7968e-08 | 3.5651e-08 | 1.502e-09 | 4.3542e-09 | 2.28e-09 | 1.5974e-10
34919.289 | 3.7526e-08 | 4.5001e-08 | 9.638e-10 | 4.7879e-08 | 3.6903e-08 | 1.5395e-09 | 4.2724e-09 | 2.2833e-09 | 1.5926e-10
34931.457 | 3.7687e-08 | 4.565e-08 | 9.4988e-10 | 4.7424e-08 | 3.6038e-08 | 1.5343e-09 | 4.2662e-09 | 2.2762e-09 | 1.568e-10
34943.625 | 3.7448e-08 | 4.5519e-08 | 9.5074e-10 | 4.7444e-08 | 3.5935e-08 | 1.5216e-09 | 4.2781e-09 | 2.2741e-09 | 1.562e-10
34955.789 | 3.8569e-08 | 4.5715e-08 | 9.6863e-10 | 4.7062e-08 | 3.5726e-08 | 1.5352e-09 | 4.3033e-09 | 2.2673e-09 | 1.5925e-10
34967.957 | 3.7794e-08 | 4.586e-08 | 9.5121e-10 | 4.7003e-08 | 3.5756e-08 | 1.5075e-09 | 4.1998e-09 | 2.2423e-09 | 1.5773e-10
34980.125 | 3.8013e-08 | 4.5439e-08 | 9.5e-10 | 4.6782e-08 | 3.6134e-08 | 1.5153e-09 | 4.2323e-09 | 2.2568e-09 | 1.5705e-10
34992.293 | 3.7561e-08 | 4.5617e-08 | 9.4144e-10 | 4.6666e-08 | 3.5928e-08 | 1.5199e-09 | 4.2031e-09 | 2.2493e-09 | 1.5706e-10
35004.461 | 3.7608e-08 | 4.486e-08 | 9.3375e-10 | 4.6335e-08 | 3.5672e-08 | 1.5099e-09 | 4.2545e-09 | 2.2311e-09 | 1.564e-10
35016.625 | 3.7693e-08 | 4.4925e-08 | 9.4069e-10 | 4.6303e-08 | 3.5406e-08 | 1.5044e-09 | 4.2511e-09 | 2.2631e-09 | 1.5553e-10
35028.793 | 3.7565e-08 | 4.5313e-08 | 9.2768e-10 | 4.6187e-08 | 3.6005e-08 | 1.4922e-09 | 4.2385e-09 | 2.2315e-09 | 1.5514e-10
35040.961 | 3.8609e-08 | 4.443e-08 | 9.1016e-10 | 4.5701e-08 | 3.5376e-08 | 1.4854e-09 | 4.1112e-09 | 2.1758e-09 | 1.5293e-10
35053.129 | 3.8139e-08 | 4.4185e-08 | 9.1203e-10 | 4.5313e-08 | 3.4784e-08 | 1.4792e-09 | 4.1117e-09 | 2.1871e-09 | 1.5071e-10
35065.293 | 3.6316e-08 | 4.3062e-08 | 9.2011e-10 | 4.5521e-08 | 3.4678e-08 | 1.4772e-09 | 4.1039e-09 | 2.2115e-09 | 1.5155e-10
35077.461 | 3.6672e-08 | 4.3234e-08 | 9.0893e-10 | 4.5014e-08 | 3.4462e-08 | 1.4829e-09 | 4.0779e-09 | 2.1774e-09 | 1.5072e-10
35089.629 | 3.6187e-08 | 4.3576e-08 | 9.0997e-10 | 4.4974e-08 | 3.5023e-08 | 1.4887e-09 | 4.071e-09 | 2.1732e-09 | 1.5137e-10
35101.797 | 3.6376e-08 | 4.3009e-08 | 9.0668e-10 | 4.5305e-08 | 3.4706e-08 | 1.4697e-09 | 4.1416e-09 | 2.1842e-09 | 1.5176e-10
35113.961 | 3.5748e-08 | 4.3277e-08 | 9.1742e-10 | 4.527e-08 | 3.5081e-08 | 1.4792e-09 | 4.1185e-09 | 2.1526e-09 | 1.5077e-10
35126.129 | 3.6301e-08 | 4.3281e-08 | 9.1874e-10 | 4.5415e-08 | 3.4937e-08 | 1.4756e-09 | 4.1034e-09 | 2.173e-09 | 1.4943e-10
35138.297 | 3.628e-08 | 4.3261e-08 | 9.1292e-10 | 4.5668e-08 | 3.4954e-08 | 1.4782e-09 | 4.1737e-09 | 2.1847e-09 | 1.5092e-10
35150.465 | 3.6245e-08 | 4.3765e-08 | 9.0783e-10 | 4.6024e-08 | 3.4989e-08 | 1.4848e-09 | 4.1188e-09 | 2.1791e-09 | 1.5284e-10
35162.629 | 3.7027e-08 | 4.4106e-08 | 9.1614e-10 | 4.5467e-08 | 3.5024e-08 | 1.4992e-09 | 4.1107e-09 | 2.1972e-09 | 1.5278e-10
35174.797 | 3.6563e-08 | 4.4023e-08 | 9.184e-10 | 4.5281e-08 | 3.5123e-08 | 1.512e-09 | 4.1317e-09 | 2.1829e-09 | 1.532e-10
35186.965 | 3.621e-08 | 4.3552e-08 | 9.1567e-10 | 4.563e-08 | 3.4938e-08 | 1.5001e-09 | 4.0625e-09 | 2.1892e-09 | 1.5276e-10
35199.133 | 3.6664e-08 | 4.4147e-08 | 9.1309e-10 | 4.5328e-08 | 3.4784e-08 | 1.4943e-09 | 4.1224e-09 | 2.1818e-09 | 1.5228e-10
35211.297 | 3.6471e-08 | 4.3647e-08 | 9.2353e-10 | 4.5769e-08 | 3.5059e-08 | 1.5087e-09 | 4.1203e-09 | 2.2128e-09 | 1.5494e-10
35223.465 | 3.7286e-08 | 4.5687e-08 | 9.3311e-10 | 4.5997e-08 | 3.5614e-08 | 1.5213e-09 | 4.196e-09 | 2.2265e-09 | 1.5744e-10
35235.633 | 3.7662e-08 | 4.5245e-08 | 9.3481e-10 | 4.6752e-08 | 3.5402e-08 | 1.5246e-09 | 4.199e-09 | 2.2129e-09 | 1.5527e-10
35247.801 | 3.7166e-08 | 4.4759e-08 | 9.2204e-10 | 4.6344e-08 | 3.5497e-08 | 1.5228e-09 | 4.2129e-09 | 2.1996e-09 | 1.5415e-10
35259.965 | 3.7073e-08 | 4.536e-08 | 9.2486e-10 | 4.6817e-08 | 3.522e-08 | 1.5079e-09 | 4.2072e-09 | 2.2056e-09 | 1.5723e-10
35272.133 | 3.7659e-08 | 4.5379e-08 | 9.3003e-10 | 4.601e-08 | 3.5181e-08 | 1.513e-09 | 4.1848e-09 | 2.2221e-09 | 1.5628e-10
35284.301 | 3.6893e-08 | 4.549e-08 | 9.2232e-10 | 4.6383e-08 | 3.5429e-08 | 1.5314e-09 | 4.2596e-09 | 2.2238e-09 | 1.5554e-10
35296.469 | 3.7224e-08 | 4.4868e-08 | 9.2402e-10 | 4.6893e-08 | 3.5807e-08 | 1.5335e-09 | 4.1939e-09 | 2.2103e-09 | 1.5584e-10
35308.633 | 3.7204e-08 | 4.5353e-08 | 9.3569e-10 | 4.6649e-08 | 3.5641e-08 | 1.5361e-09 | 4.2115e-09 | 2.2213e-09 | 1.5425e-10
35320.801 | 3.7138e-08 | 4.5137e-08 | 9.3548e-10 | 4.6716e-08 | 3.531e-08 | 1.5328e-09 | 4.1682e-09 | 2.2242e-09 | 1.5562e-10
35332.969 | 3.7712e-08 | 4.629e-08 | 9.2719e-10 | 4.6628e-08 | 3.5208e-08 | 1.5393e-09 | 4.2398e-09 | 2.2172e-09 | 1.5496e-10
35345.137 | 3.7132e-08 | 4.5636e-08 | 9.162e-10 | 4.643e-08 | 3.5014e-08 | 1.5221e-09 | 4.1879e-09 | 2.1886e-09 | 1.5454e-10
35357.301 | 3.6822e-08 | 4.5451e-08 | 9.1687e-10 | 4.594e-08 | 3.5272e-08 | 1.5234e-09 | 4.1408e-09 | 2.1924e-09 | 1.5069e-10
35369.469 | 3.7588e-08 | 4.4882e-08 | 9.1471e-10 | 4.5772e-08 | 3.5412e-08 | 1.4933e-09 | 4.1335e-09 | 2.2144e-09 | 1.515e-10
35381.637 | 3.7817e-08 | 4.5567e-08 | 9.1707e-10 | 4.6171e-08 | 3.5136e-08 | 1.5321e-09 | 4.1531e-09 | 2.2031e-09 | 1.5286e-10
35393.805 | 3.9337e-08 | 4.5667e-08 | 9.0373e-10 | 4.5361e-08 | 3.4776e-08 | 1.5107e-09 | 4.145e-09 | 2.1889e-09 | 1.5205e-10
35405.969 | 3.8497e-08 | 4.4226e-08 | 9.1323e-10 | 4.5409e-08 | 3.4369e-08 | 1.5024e-09 | 4.1335e-09 | 2.2126e-09 | 1.5024e-10
35418.137 | 3.7884e-08 | 4.5071e-08 | 9.1154e-10 | 4.5624e-08 | 3.5036e-08 | 1.5083e-09 | 4.1201e-09 | 2.1773e-09 | 1.4986e-10
35430.305 | 3.7263e-08 | 4.3519e-08 | 9.1749e-10 | 4.501e-08 | 3.4429e-08 | 1.4855e-09 | 4.0587e-09 | 2.1521e-09 | 1.4985e-10
35442.473 | 3.7085e-08 | 4.3804e-08 | 9.117e-10 | 4.4688e-08 | 3.416e-08 | 1.4949e-09 | 4.0388e-09 | 2.1472e-09 | 1.5064e-10
35454.637 | 3.6731e-08 | 4.3751e-08 | 9.1179e-10 | 4.5046e-08 | 3.4597e-08 | 1.4862e-09 | 4.0566e-09 | 2.1698e-09 | 1.4968e-10
35466.805 | 3.6776e-08 | 4.3621e-08 | 9.1656e-10 | 4.523e-08 | 3.4768e-08 | 1.4824e-09 | 4.1209e-09 | 2.1814e-09 | 1.4983e-10
35478.973 | 3.6888e-08 | 4.2473e-08 | 8.9967e-10 | 4.5376e-08 | 3.4788e-08 | 1.5198e-09 | 4.1469e-09 | 2.1888e-09 | 1.5401e-10
35491.141 | 3.8645e-08 | 4.4639e-08 | 9.5038e-10 | 4.6554e-08 | 3.5154e-08 | 1.5388e-09 | 4.2366e-09 | 2.2303e-09 | 1.576e-10
35503.305 | 3.848e-08 | 4.5465e-08 | 9.6432e-10 | 4.6813e-08 | 3.5871e-08 | 1.5426e-09 | 4.2604e-09 | 2.279e-09 | 1.583e-10
35515.473 | 3.8282e-08 | 4.5378e-08 | 9.6929e-10 | 4.6929e-08 | 3.5092e-08 | 1.5425e-09 | 4.2779e-09 | 2.2634e-09 | 1.5636e-10
35527.641 | 3.8155e-08 | 4.4598e-08 | 9.7835e-10 | 4.7302e-08 | 3.5866e-08 | 1.5375e-09 | 4.2975e-09 | 2.2773e-09 | 1.5717e-10
35539.809 | 3.8425e-08 | 4.4992e-08 | 9.8244e-10 | 4.727e-08 | 3.58e-08 | 1.572e-09 | 4.3327e-09 | 2.2721e-09 | 1.5957e-10
35551.973 | 3.7972e-08 | 4.5213e-08 | 9.662e-10 | 4.7925e-08 | 3.5855e-08 | 1.5321e-09 | 4.2849e-09 | 2.2701e-09 | 1.5711e-10
35564.141 | 3.7524e-08 | 4.5446e-08 | 9.8715e-10 | 4.7697e-08 | 3.5609e-08 | 1.5519e-09 | 4.2921e-09 | 2.2688e-09 | 1.5718e-10
35576.309 | 3.7553e-08 | 4.5004e-08 | 9.7251e-10 | 4.8043e-08 | 3.5905e-08 | 1.5355e-09 | 4.2863e-09 | 2.2578e-09 | 1.5549e-10
35588.477 | 3.8231e-08 | 4.485e-08 | 9.6291e-10 | 4.8059e-08 | 3.6168e-08 | 1.5487e-09 | 4.3365e-09 | 2.3216e-09 | 1.6089e-10
35600.641 | 3.8437e-08 | 4.5892e-08 | 9.9809e-10 | 4.781e-08 | 3.6701e-08 | 1.5576e-09 | 4.3398e-09 | 2.2825e-09 | 1.6108e-10
35612.809 | 3.8808e-08 | 4.5678e-08 | 9.8016e-10 | 4.7131e-08 | 3.7192e-08 | 1.5629e-09 | 4.3705e-09 | 2.3026e-09 | 1.6137e-10
35624.977 | 3.8326e-08 | 4.583e-08 | 9.9611e-10 | 4.798e-08 | 3.6546e-08 | 1.5487e-09 | 4.3104e-09 | 2.329e-09 | 1.6157e-10
35637.145 | 3.8629e-08 | 4.6256e-08 | 9.9359e-10 | 4.8761e-08 | 3.6466e-08 | 1.5555e-09 | 4.3608e-09 | 2.3116e-09 | 1.6215e-10
35649.309 | 3.8399e-08 | 4.6038e-08 | 9.9608e-10 | 4.7594e-08 | 3.5992e-08 | 1.5501e-09 | 4.3675e-09 | 2.2757e-09 | 1.6338e-10
35661.477 | 3.8997e-08 | 4.6607e-08 | 9.9667e-10 | 4.8194e-08 | 3.6852e-08 | 1.5492e-09 | 4.4371e-09 | 2.314e-09 | 1.6284e-10
35673.645 | 3.8625e-08 | 4.5901e-08 | 9.9026e-10 | 4.7842e-08 | 3.6434e-08 | 1.556e-09 | 4.3876e-09 | 2.3149e-09 | 1.6196e-10
35685.813 | 3.8536e-08 | 4.5976e-08 | 1.0014e-09 | 4.792e-08 | 3.635e-08 | 1.5557e-09 | 4.3384e-09 | 2.3199e-09 | 1.6096e-10
35697.977 | 3.8025e-08 | 4.6145e-08 | 1.0016e-09 | 4.7544e-08 | 3.6407e-08 | 1.5631e-09 | 4.3912e-09 | 2.3203e-09 | 1.6182e-10
35710.145 | 3.8277e-08 | 4.6375e-08 | 9.9914e-10 | 4.8029e-08 | 3.653e-08 | 1.5591e-09 | 4.3784e-09 | 2.312e-09 | 1.6271e-10
35722.313 | 3.8407e-08 | 4.6107e-08 | 9.9275e-10 | 4.8382e-08 | 3.6599e-08 | 1.5684e-09 | 4.3462e-09 | 2.3385e-09 | 1.6091e-10
35734.48 | 3.9853e-08 | 4.5857e-08 | 9.8676e-10 | 4.7436e-08 | 3.6272e-08 | 1.5514e-09 | 4.3396e-09 | 2.3061e-09 | 1.6222e-10
35746.645 | 3.8604e-08 | 4.5625e-08 | 9.8463e-10 | 4.7642e-08 | 3.62e-08 | 1.5341e-09 | 4.2954e-09 | 2.297e-09 | 1.5965e-10
35758.813 | 3.8382e-08 | 4.5159e-08 | 9.7339e-10 | 4.7576e-08 | 3.5912e-08 | 1.5382e-09 | 4.2896e-09 | 2.283e-09 | 1.602e-10
35770.98 | 3.8369e-08 | 4.5795e-08 | 9.9076e-10 | 4.7798e-08 | 3.6529e-08 | 1.5546e-09 | 4.3479e-09 | 2.287e-09 | 1.5827e-10
35783.148 | 3.842e-08 | 4.5822e-08 | 9.7874e-10 | 4.8451e-08 | 3.647e-08 | 1.5699e-09 | 4.3495e-09 | 2.2926e-09 | 1.5225e-10
35795.313 | 3.9783e-08 | 4.5939e-08 | 9.6978e-10 | 4.7687e-08 | 3.636e-08 | 1.5674e-09 | 4.2855e-09 | 2.3115e-09 | 1.5864e-10
35807.48 | 3.956e-08 | 4.6161e-08 | 9.8688e-10 | 4.7986e-08 | 3.6799e-08 | 1.5911e-09 | 4.4098e-09 | 2.2941e-09 | 1.6152e-10
35819.648 | 3.9415e-08 | 4.7091e-08 | 9.7965e-10 | 4.8534e-08 | 3.6661e-08 | 1.5806e-09 | 4.3885e-09 | 2.3248e-09 | 1.6212e-10
35831.816 | 3.9593e-08 | 4.649e-08 | 9.8563e-10 | 4.8022e-08 | 3.6902e-08 | 1.5586e-09 | 4.3701e-09 | 2.3121e-09 | 1.6016e-10
35843.98 | 3.8637e-08 | 4.5955e-08 | 9.8746e-10 | 4.8395e-08 | 3.6746e-08 | 1.5706e-09 | 4.3561e-09 | 2.2995e-09 | 1.6024e-10
35856.148 | 3.8637e-08 | 4.665e-08 | 9.862e-10 | 4.8743e-08 | 3.6438e-08 | 1.577e-09 | 4.3887e-09 | 2.3174e-09 | 1.6014e-10
35868.316 | 3.8785e-08 | 4.6164e-08 | 9.8429e-10 | 4.7874e-08 | 3.6706e-08 | 1.5632e-09 | 4.4029e-09 | 2.3042e-09 | 1.5916e-10
35880.484 | 3.8724e-08 | 4.6417e-08 | 9.7918e-10 | 4.8178e-08 | 3.6741e-08 | 1.5644e-09 | 4.3397e-09 | 2.3131e-09 | 1.5879e-10
35892.648 | 3.8336e-08 | 4.6131e-08 | 9.8315e-10 | 4.8293e-08 | 3.6268e-08 | 1.5804e-09 | 4.3503e-09 | 2.2967e-09 | 1.5928e-10
35904.816 | 3.8475e-08 | 4.6127e-08 | 9.8492e-10 | 4.8347e-08 | 3.7031e-08 | 1.5662e-09 | 4.3969e-09 | 2.3312e-09 | 1.6046e-10
35916.984 | 3.9709e-08 | 4.6756e-08 | 9.8308e-10 | 4.8469e-08 | 3.6932e-08 | 1.5869e-09 | 4.4222e-09 | 2.3299e-09 | 1.6287e-10
35929.152 | 3.8998e-08 | 4.698e-08 | 9.8875e-10 | 4.7784e-08 | 3.7174e-08 | 1.6105e-09 | 4.4335e-09 | 2.3408e-09 | 1.6074e-10
35941.316 | 3.9622e-08 | 4.6929e-08 | 1.0029e-09 | 4.9178e-08 | 3.7422e-08 | 1.6023e-09 | 4.4423e-09 | 2.3408e-09 | 1.6252e-10
35953.484 | 4.0997e-08 | 4.7039e-08 | 1.0073e-09 | 4.8977e-08 | 3.7843e-08 | 1.6187e-09 | 4.4625e-09 | 2.3706e-09 | 1.6223e-10
35965.652 | 4.1493e-08 | 4.6472e-08 | 1.0037e-09 | 4.9472e-08 | 3.7239e-08 | 1.6336e-09 | 4.4211e-09 | 2.3483e-09 | 1.6128e-10
35977.82 | 4.0353e-08 | 4.6142e-08 | 1.0013e-09 | 4.8526e-08 | 3.694e-08 | 1.591e-09 | 4.3708e-09 | 2.3615e-09 | 1.6113e-10
35989.984 | 3.957e-08 | 4.6219e-08 | 9.9508e-10 | 4.7785e-08 | 3.7054e-08 | 1.582e-09 | 4.3834e-09 | 2.3179e-09 | 1.6098e-10
36002.152 | 3.92e-08 | 4.5956e-08 | 9.9152e-10 | 4.8041e-08 | 3.6687e-08 | 1.5883e-09 | 4.3963e-09 | 2.3342e-09 | 1.6203e-10
36014.32 | 3.8797e-08 | 4.5817e-08 | 9.8833e-10 | 4.8144e-08 | 3.6684e-08 | 1.5739e-09 | 4.3508e-09 | 2.3151e-09 | 1.616e-10
36026.488 | 3.9168e-08 | 4.5694e-08 | 9.9715e-10 | 4.7893e-08 | 3.6671e-08 | 1.5884e-09 | 4.412e-09 | 2.3278e-09 | 1.6156e-10
36038.652 | 3.9229e-08 | 4.6816e-08 | 9.9136e-10 | 4.8351e-08 | 3.7042e-08 | 1.5824e-09 | 4.3579e-09 | 2.3261e-09 | 1.6133e-10
36050.82 | 3.8842e-08 | 4.6182e-08 | 9.9579e-10 | 4.8405e-08 | 3.6436e-08 | 1.5827e-09 | 4.4132e-09 | 2.3321e-09 | 1.6006e-10
36062.988 | 3.9111e-08 | 4.588e-08 | 9.8578e-10 | 4.7599e-08 | 3.6326e-08 | 1.5616e-09 | 4.3771e-09 | 2.293e-09 | 1.5935e-10
36075.156 | 3.8102e-08 | 4.5419e-08 | 9.6915e-10 | 4.7816e-08 | 3.5999e-08 | 1.5696e-09 | 4.3465e-09 | 2.2875e-09 | 1.579e-10
36087.32 | 3.8121e-08 | 4.4907e-08 | 9.7643e-10 | 4.7205e-08 | 3.5883e-08 | 1.5643e-09 | 4.3291e-09 | 2.2994e-09 | 1.5903e-10
36099.488 | 3.7969e-08 | 4.5598e-08 | 9.6379e-10 | 4.7218e-08 | 3.6267e-08 | 1.5776e-09 | 4.3576e-09 | 2.2836e-09 | 1.5953e-10
36111.656 | 3.777e-08 | 4.5353e-08 | 9.8449e-10 | 4.7455e-08 | 3.5916e-08 | 1.5531e-09 | 4.3228e-09 | 2.2748e-09 | 1.5848e-10
36123.824 | 3.773e-08 | 4.4991e-08 | 9.8275e-10 | 4.7639e-08 | 3.5856e-08 | 1.5632e-09 | 4.3643e-09 | 2.2724e-09 | 1.5932e-10
36135.988 | 3.8605e-08 | 4.5579e-08 | 9.7875e-10 | 4.6938e-08 | 3.5891e-08 | 1.5565e-09 | 4.3706e-09 | 2.2767e-09 | 1.5993e-10
36148.156 | 3.8542e-08 | 4.5828e-08 | 9.8207e-10 | 4.7977e-08 | 3.6491e-08 | 1.5702e-09 | 4.2931e-09 | 2.2948e-09 | 1.5881e-10
36160.324 | 3.8731e-08 | 4.4986e-08 | 9.7868e-10 | 4.8147e-08 | 3.6143e-08 | 1.5679e-09 | 4.2915e-09 | 2.2998e-09 | 1.5804e-10
36172.492 | 3.8698e-08 | 4.5596e-08 | 9.726e-10 | 4.7006e-08 | 3.6331e-08 | 1.5809e-09 | 4.3809e-09 | 2.319e-09 | 1.5873e-10
36184.656 | 3.8514e-08 | 4.5668e-08 | 9.6816e-10 | 4.7667e-08 | 3.5824e-08 | 1.5523e-09 | 4.3141e-09 | 2.3035e-09 | 1.599e-10
36196.824 | 3.8236e-08 | 4.5875e-08 | 9.7185e-10 | 4.7379e-08 | 3.5725e-08 | 1.5725e-09 | 4.2983e-09 | 2.2999e-09 | 1.5891e-10
36208.992 | 3.8569e-08 | 4.5513e-08 | 9.7721e-10 | 4.7221e-08 | 3.6249e-08 | 1.5686e-09 | 4.3774e-09 | 2.3084e-09 | 1.6065e-10
36221.16 | 3.8535e-08 | 4.5655e-08 | 9.6698e-10 | 4.8164e-08 | 3.6257e-08 | 1.5766e-09 | 4.3422e-09 | 2.2989e-09 | 1.602e-10
36233.324 | 3.8223e-08 | 4.6003e-08 | 9.7304e-10 | 4.8162e-08 | 3.6237e-08 | 1.5828e-09 | 4.4e-09 | 2.3123e-09 | 1.6088e-10
36245.492 | 3.8337e-08 | 4.5526e-08 | 9.7757e-10 | 4.7703e-08 | 3.6768e-08 | 1.5889e-09 | 4.3729e-09 | 2.3454e-09 | 1.6449e-10
36257.66 | 3.8544e-08 | 4.6464e-08 | 9.8844e-10 | 4.7932e-08 | 3.6133e-08 | 1.5857e-09 | 4.4087e-09 | 2.3206e-09 | 1.6282e-10
36269.828 | 3.9024e-08 | 4.6523e-08 | 9.8231e-10 | 4.7971e-08 | 3.6171e-08 | 1.5859e-09 | 4.4168e-09 | 2.295e-09 | 1.6092e-10
36281.992 | 4.0216e-08 | 4.6735e-08 | 9.7902e-10 | 4.7767e-08 | 3.6769e-08 | 1.5912e-09 | 4.4151e-09 | 2.3365e-09 | 1.6003e-10
36294.16 | 3.8915e-08 | 4.5909e-08 | 9.6771e-10 | 4.7727e-08 | 3.6127e-08 | 1.5791e-09 | 4.3998e-09 | 2.3617e-09 | 1.6123e-10
36306.328 | 3.9349e-08 | 4.6766e-08 | 9.6625e-10 | 4.8362e-08 | 3.617e-08 | 1.6086e-09 | 4.439e-09 | 2.3147e-09 | 1.6157e-10
36318.496 | 3.9134e-08 | 4.646e-08 | 9.7214e-10 | 4.7664e-08 | 3.6584e-08 | 1.5907e-09 | 4.4055e-09 | 2.3218e-09 | 1.6033e-10
36330.66 | 3.9399e-08 | 4.6092e-08 | 9.6795e-10 | 4.7934e-08 | 3.6083e-08 | 1.5864e-09 | 4.3748e-09 | 2.3e-09 | 1.6095e-10
36342.828 | 3.9103e-08 | 4.597e-08 | 9.4788e-10 | 4.7644e-08 | 3.6704e-08 | 1.6041e-09 | 4.3481e-09 | 2.3162e-09 | 1.6244e-10
36354.996 | 4.1494e-08 | 4.5934e-08 | 9.7309e-10 | 4.7814e-08 | 3.6459e-08 | 1.5928e-09 | 4.3708e-09 | 2.3436e-09 | 1.6171e-10
36367.164 | 3.9594e-08 | 4.5491e-08 | 9.9324e-10 | 4.7993e-08 | 3.6226e-08 | 1.5849e-09 | 4.3572e-09 | 2.3095e-09 | 1.6234e-10
36379.328 | 3.9116e-08 | 4.5754e-08 | 9.8555e-10 | 4.7785e-08 | 3.6484e-08 | 1.601e-09 | 4.3645e-09 | 2.3297e-09 | 1.6255e-10
36391.496 | 3.8982e-08 | 4.5668e-08 | 9.9437e-10 | 4.8117e-08 | 3.6339e-08 | 1.5996e-09 | 4.3793e-09 | 2.3026e-09 | 1.6174e-10
36403.664 | 3.8735e-08 | 4.5458e-08 | 9.9529e-10 | 4.8267e-08 | 3.6658e-08 | 1.615e-09 | 4.4139e-09 | 2.3037e-09 | 1.6169e-10
36415.832 | 3.9038e-08 | 4.5562e-08 | 9.8171e-10 | 4.8059e-08 | 3.6143e-08 | 1.5858e-09 | 4.3241e-09 | 2.3194e-09 | 1.6139e-10
36427.996 | 3.9357e-08 | 4.5482e-08 | 9.92e-10 | 4.8207e-08 | 3.6363e-08 | 1.5765e-09 | 4.4074e-09 | 2.2895e-09 | 1.615e-10
36440.164 | 3.8883e-08 | 4.5063e-08 | 9.9069e-10 | 4.7563e-08 | 3.6697e-08 | 1.6089e-09 | 4.3658e-09 | 2.3143e-09 | 1.6098e-10
36452.332 | 3.912e-08 | 4.5683e-08 | 1.0047e-09 | 4.7836e-08 | 3.6267e-08 | 1.5738e-09 | 4.3493e-09 | 2.3059e-09 | 1.6148e-10
36464.5 | 3.9522e-08 | 4.5053e-08 | 9.9546e-10 | 4.7534e-08 | 3.5971e-08 | 1.6109e-09 | 4.3215e-09 | 2.311e-09 | 1.6156e-10
36476.664 | 3.8878e-08 | 4.4985e-08 | 9.9638e-10 | 4.79e-08 | 3.5963e-08 | 1.6112e-09 | 4.3258e-09 | 2.3206e-09 | 1.5974e-10
36488.832 | 3.8814e-08 | 4.5273e-08 | 9.8474e-10 | 4.7558e-08 | 3.6107e-08 | 1.6161e-09 | 4.3251e-09 | 2.2901e-09 | 1.6021e-10
36501 | 3.8899e-08 | 4.5494e-08 | 9.9105e-10 | 4.7806e-08 | 3.6335e-08 | 1.5918e-09 | 4.3273e-09 | 2.2868e-09 | 1.6069e-10
36513.168 | 3.8774e-08 | 4.5856e-08 | 9.9593e-10 | 4.7665e-08 | 3.6084e-08 | 1.5953e-09 | 4.3878e-09 | 2.2996e-09 | 1.6029e-10
36525.336 | 3.8981e-08 | 4.4864e-08 | 9.8744e-10 | 4.7604e-08 | 3.5956e-08 | 1.6035e-09 | 4.3437e-09 | 2.281e-09 | 1.5787e-10
36537.5 | 3.8933e-08 | 4.5809e-08 | 9.7121e-10 | 4.7034e-08 | 3.5796e-08 | 1.5926e-09 | 4.2726e-09 | 2.2723e-09 | 1.6071e-10
36549.668 | 3.8631e-08 | 4.5243e-08 | 9.8484e-10 | 4.7224e-08 | 3.609e-08 | 1.5923e-09 | 4.337e-09 | 2.2875e-09 | 1.5919e-10
36561.836 | 3.8408e-08 | 4.5566e-08 | 9.8564e-10 | 4.7625e-08 | 3.6104e-08 | 1.6016e-09 | 4.2907e-09 | 2.275e-09 | 1.6e-10
36574.004 | 3.8643e-08 | 4.4852e-08 | 9.8586e-10 | 4.6979e-08 | 3.5824e-08 | 1.5956e-09 | 4.2668e-09 | 2.2733e-09 | 1.6e-10
36586.168 | 3.8632e-08 | 4.5482e-08 | 9.9245e-10 | 4.7835e-08 | 3.6271e-08 | 1.5824e-09 | 4.3525e-09 | 2.2905e-09 | 1.5913e-10
36598.336 | 3.8236e-08 | 4.4947e-08 | 9.7452e-10 | 4.7338e-08 | 3.5802e-08 | 1.5784e-09 | 4.3162e-09 | 2.297e-09 | 1.6113e-10
36610.504 | 3.8732e-08 | 4.5325e-08 | 9.9597e-10 | 4.7161e-08 | 3.5922e-08 | 1.5895e-09 | 4.2831e-09 | 2.2929e-09 | 1.6111e-10
36622.672 | 3.8097e-08 | 4.499e-08 | 9.9545e-10 | 4.7904e-08 | 3.6159e-08 | 1.5788e-09 | 4.3286e-09 | 2.2768e-09 | 1.5814e-10
36634.836 | 3.8104e-08 | 4.5081e-08 | 9.923e-10 | 4.7547e-08 | 3.5965e-08 | 1.5875e-09 | 4.2861e-09 | 2.3015e-09 | 1.6077e-10
36647.004 | 3.8367e-08 | 4.5033e-08 | 9.9028e-10 | 4.837e-08 | 3.5773e-08 | 1.5795e-09 | 4.2607e-09 | 2.2704e-09 | 1.6112e-10
36659.172 | 3.8063e-08 | 4.527e-08 | 9.8719e-10 | 4.7614e-08 | 3.6019e-08 | 1.571e-09 | 4.313e-09 | 2.2972e-09 | 1.5966e-10
36671.34 | 3.7798e-08 | 4.5143e-08 | 9.7999e-10 | 4.7697e-08 | 3.5777e-08 | 1.5963e-09 | 4.3342e-09 | 2.2865e-09 | 1.6119e-10
36683.504 | 3.8163e-08 | 4.4947e-08 | 9.8782e-10 | 4.8216e-08 | 3.6243e-08 | 1.5808e-09 | 4.306e-09 | 2.3031e-09 | 1.6304e-10
36695.672 | 3.7915e-08 | 4.5423e-08 | 9.8584e-10 | 4.7594e-08 | 3.6036e-08 | 1.5748e-09 | 4.3003e-09 | 2.2573e-09 | 1.6245e-10
36707.84 | 3.8349e-08 | 4.5696e-08 | 9.8381e-10 | 4.808e-08 | 3.5982e-08 | 1.5817e-09 | 4.343e-09 | 2.244e-09 | 1.6116e-10
36720.008 | 3.871e-08 | 4.6103e-08 | 1.001e-09 | 4.7728e-08 | 3.5234e-08 | 1.5743e-09 | 4.2882e-09 | 2.2858e-09 | 1.6154e-10
36732.172 | 3.8336e-08 | 4.5328e-08 | 9.7756e-10 | 4.7739e-08 | 3.5309e-08 | 1.5851e-09 | 4.3402e-09 | 2.3159e-09 | 1.5988e-10
36744.34 | 3.8488e-08 | 4.5458e-08 | 9.7378e-10 | 4.7746e-08 | 3.5998e-08 | 1.5596e-09 | 4.2836e-09 | 2.3039e-09 | 1.6066e-10
36756.508 | 3.8386e-08 | 4.5391e-08 | 9.8886e-10 | 4.7971e-08 | 3.5848e-08 | 1.5785e-09 | 4.2947e-09 | 2.288e-09 | 1.6171e-10
36768.676 | 3.8463e-08 | 4.5689e-08 | 9.8196e-10 | 4.7392e-08 | 3.6356e-08 | 1.5748e-09 | 4.3424e-09 | 2.2962e-09 | 1.6171e-10
36780.84 | 3.9011e-08 | 4.5977e-08 | 1.0012e-09 | 4.7894e-08 | 3.6582e-08 | 1.5882e-09 | 4.372e-09 | 2.3202e-09 | 1.6151e-10
36793.008 | 3.8308e-08 | 4.5723e-08 | 1.0003e-09 | 4.8197e-08 | 3.6122e-08 | 1.5809e-09 | 4.3128e-09 | 2.2929e-09 | 1.607e-10
36805.176 | 3.8839e-08 | 4.5306e-08 | 9.8867e-10 | 4.7722e-08 | 3.583e-08 | 1.5901e-09 | 4.2878e-09 | 2.3064e-09 | 1.6188e-10
36817.344 | 3.8336e-08 | 4.5583e-08 | 9.7996e-10 | 4.7421e-08 | 3.6018e-08 | 1.5774e-09 | 4.2968e-09 | 2.3026e-09 | 1.5712e-10
36829.508 | 3.8622e-08 | 4.5321e-08 | 1.0002e-09 | 4.7232e-08 | 3.5703e-08 | 1.5549e-09 | 4.3269e-09 | 2.2712e-09 | 1.5817e-10
36841.676 | 3.7992e-08 | 4.501e-08 | 9.8632e-10 | 4.7229e-08 | 3.5241e-08 | 1.5657e-09 | 4.2974e-09 | 2.2504e-09 | 1.5658e-10
36853.844 | 3.951e-08 | 4.5791e-08 | 9.9463e-10 | 4.7986e-08 | 3.6285e-08 | 1.6156e-09 | 4.3666e-09 | 2.2988e-09 | 1.595e-10
36866.012 | 3.8811e-08 | 4.5639e-08 | 9.8471e-10 | 4.7483e-08 | 3.6173e-08 | 1.5975e-09 | 4.3655e-09 | 2.3e-09 | 1.5912e-10
36878.176 | 3.9019e-08 | 4.5692e-08 | 9.7358e-10 | 4.7138e-08 | 3.5574e-08 | 1.5802e-09 | 4.3096e-09 | 2.2842e-09 | 1.5955e-10
36890.344 | 3.8603e-08 | 4.5728e-08 | 9.7397e-10 | 4.6466e-08 | 3.5872e-08 | 1.5853e-09 | 4.3022e-09 | 2.2874e-09 | 1.583e-10
36902.512 | 3.8061e-08 | 4.5815e-08 | 9.8069e-10 | 4.7497e-08 | 3.5702e-08 | 1.5609e-09 | 4.3045e-09 | 2.258e-09 | 1.572e-10
36914.68 | 3.8997e-08 | 4.5257e-08 | 9.6694e-10 | 4.7572e-08 | 3.5738e-08 | 1.5749e-09 | 4.2653e-09 | 2.278e-09 | 1.5885e-10
36926.844 | 3.8508e-08 | 4.5687e-08 | 9.7298e-10 | 4.7352e-08 | 3.5537e-08 | 1.5758e-09 | 4.3292e-09 | 2.2455e-09 | 1.561e-10
36939.012 | 3.9046e-08 | 4.5762e-08 | 9.6818e-10 | 4.6566e-08 | 3.5662e-08 | 1.5504e-09 | 4.285e-09 | 2.2532e-09 | 1.5597e-10
36951.18 | 3.867e-08 | 4.4848e-08 | 9.4679e-10 | 4.645e-08 | 3.5179e-08 | 1.5619e-09 | 4.2134e-09 | 2.2181e-09 | 1.5547e-10
36963.348 | 3.7838e-08 | 4.496e-08 | 9.4396e-10 | 4.6613e-08 | 3.5528e-08 | 1.5665e-09 | 4.2275e-09 | 2.2197e-09 | 1.5514e-10
36975.512 | 3.7863e-08 | 4.4842e-08 | 9.5817e-10 | 4.6622e-08 | 3.5252e-08 | 1.5635e-09 | 4.2142e-09 | 2.2296e-09 | 1.5432e-10
36987.68 | 3.8072e-08 | 4.4925e-08 | 9.5442e-10 | 4.65e-08 | 3.5595e-08 | 1.5482e-09 | 4.245e-09 | 2.2328e-09 | 1.5497e-10
36999.848 | 3.793e-08 | 4.5005e-08 | 9.5859e-10 | 4.6801e-08 | 3.536e-08 | 1.5616e-09 | 4.2137e-09 | 2.2468e-09 | 1.5575e-10
37012.016 | 3.7921e-08 | 4.5046e-08 | 9.6698e-10 | 4.7118e-08 | 3.503e-08 | 1.5768e-09 | 4.2807e-09 | 2.2591e-09 | 1.5649e-10
37024.18 | 3.8867e-08 | 4.5271e-08 | 9.5934e-10 | 4.7079e-08 | 3.4936e-08 | 1.5771e-09 | 4.2634e-09 | 2.2406e-09 | 1.5339e-10
37036.348 | 3.8412e-08 | 4.5145e-08 | 9.4622e-10 | 4.6325e-08 | 3.5503e-08 | 1.5618e-09 | 4.2031e-09 | 2.2373e-09 | 1.5457e-10
37048.516 | 3.8075e-08 | 4.5061e-08 | 9.6401e-10 | 4.6273e-08 | 3.5936e-08 | 1.5947e-09 | 4.2416e-09 | 2.2476e-09 | 1.5513e-10
37060.684 | 3.9307e-08 | 4.5467e-08 | 9.5986e-10 | 4.7453e-08 | 3.636e-08 | 1.5763e-09 | 4.2526e-09 | 2.2555e-09 | 1.5608e-10
37072.848 | 3.9163e-08 | 4.5072e-08 | 9.4976e-10 | 4.7493e-08 | 3.5277e-08 | 1.5812e-09 | 4.2328e-09 | 2.2363e-09 | 1.554e-10
37085.016 | 3.8189e-08 | 4.4729e-08 | 9.6061e-10 | 4.7301e-08 | 3.5526e-08 | 1.5869e-09 | 4.2464e-09 | 2.2304e-09 | 1.5489e-10
37097.184 | 3.8115e-08 | 4.4954e-08 | 9.5545e-10 | 4.6469e-08 | 3.5392e-08 | 1.586e-09 | 4.2163e-09 | 2.2615e-09 | 1.5577e-10
37109.352 | 3.7957e-08 | 4.5308e-08 | 9.5056e-10 | 4.7198e-08 | 3.544e-08 | 1.5673e-09 | 4.2395e-09 | 2.2532e-09 | 1.5784e-10
37121.516 | 3.8033e-08 | 4.524e-08 | 9.6347e-10 | 4.6384e-08 | 3.5747e-08 | 1.5814e-09 | 4.2264e-09 | 2.27e-09 | 1.563e-10
37133.684 | 3.8433e-08 | 4.5032e-08 | 9.6319e-10 | 4.6698e-08 | 3.5971e-08 | 1.5783e-09 | 4.257e-09 | 2.2499e-09 | 1.5868e-10
37145.852 | 3.8519e-08 | 4.574e-08 | 9.4664e-10 | 4.7377e-08 | 3.5828e-08 | 1.5782e-09 | 4.2793e-09 | 2.2799e-09 | 1.6071e-10
37158.02 | 3.8119e-08 | 4.6318e-08 | 9.7317e-10 | 4.7614e-08 | 3.5888e-08 | 1.5846e-09 | 4.3274e-09 | 2.263e-09 | 1.5898e-10
37170.184 | 3.813e-08 | 4.5889e-08 | 9.7004e-10 | 4.7198e-08 | 3.5843e-08 | 1.5689e-09 | 4.3068e-09 | 2.2611e-09 | 1.5827e-10
37182.352 | 3.8263e-08 | 4.5836e-08 | 9.7284e-10 | 4.6935e-08 | 3.5927e-08 | 1.58e-09 | 4.2778e-09 | 2.2244e-09 | 1.5741e-10
37194.52 | 3.8258e-08 | 4.4559e-08 | 9.4017e-10 | 4.6687e-08 | 3.5454e-08 | 1.5542e-09 | 4.2223e-09 | 2.2419e-09 | 1.5469e-10
37206.688 | 3.7727e-08 | 4.5047e-08 | 9.3368e-10 | 4.4979e-08 | 3.4626e-08 | 1.5094e-09 | 4.1532e-09 | 2.1875e-09 | 1.4997e-10
37218.852 | 3.7645e-08 | 4.385e-08 | 9.278e-10 | 4.5617e-08 | 3.484e-08 | 1.516e-09 | 4.099e-09 | 2.1926e-09 | 1.5168e-10
37231.02 | 3.7577e-08 | 4.4055e-08 | 9.3124e-10 | 4.59e-08 | 3.4681e-08 | 1.542e-09 | 4.1751e-09 | 2.1766e-09 | 1.5143e-10
37243.188 | 3.7441e-08 | 4.3973e-08 | 9.295e-10 | 4.6233e-08 | 3.4814e-08 | 1.5321e-09 | 4.108e-09 | 2.1609e-09 | 1.5091e-10
37255.355 | 3.7282e-08 | 4.4227e-08 | 9.3175e-10 | 4.5716e-08 | 3.5073e-08 | 1.55e-09 | 4.1705e-09 | 2.2175e-09 | 1.5387e-10
37267.52 | 3.7405e-08 | 4.3067e-08 | 9.2924e-10 | 4.5556e-08 | 3.4446e-08 | 1.5313e-09 | 4.2059e-09 | 2.1948e-09 | 1.5405e-10
37279.688 | 3.7653e-08 | 4.4598e-08 | 9.3383e-10 | 4.6217e-08 | 3.478e-08 | 1.5298e-09 | 4.1631e-09 | 2.1916e-09 | 1.5224e-10
37291.855 | 3.7741e-08 | 4.4377e-08 | 9.2637e-10 | 4.6097e-08 | 3.4393e-08 | 1.5405e-09 | 4.14e-09 | 2.2297e-09 | 1.522e-10
37304.023 | 3.7076e-08 | 4.4492e-08 | 9.2711e-10 | 4.5779e-08 | 3.4542e-08 | 1.5326e-09 | 4.1558e-09 | 2.1967e-09 | 1.5342e-10
37316.188 | 3.7329e-08 | 4.4119e-08 | 9.306e-10 | 4.6239e-08 | 3.475e-08 | 1.539e-09 | 4.1615e-09 | 2.2061e-09 | 1.5406e-10
37328.355 | 3.7748e-08 | 4.4954e-08 | 9.2689e-10 | 4.6856e-08 | 3.5429e-08 | 1.5571e-09 | 4.2219e-09 | 2.2336e-09 | 1.5462e-10
37340.523 | 3.7722e-08 | 4.4675e-08 | 9.511e-10 | 4.629e-08 | 3.5332e-08 | 1.5521e-09 | 4.2618e-09 | 2.2355e-09 | 1.5578e-10
37352.691 | 3.8282e-08 | 4.5322e-08 | 9.6542e-10 | 4.7336e-08 | 3.6021e-08 | 1.5695e-09 | 4.2925e-09 | 2.2402e-09 | 1.5743e-10
37364.855 | 3.8255e-08 | 4.4608e-08 | 9.3582e-10 | 4.6245e-08 | 3.5358e-08 | 1.5477e-09 | 4.1756e-09 | 2.2403e-09 | 1.5399e-10
37377.023 | 3.7582e-08 | 4.4575e-08 | 9.4564e-10 | 4.6002e-08 | 3.4959e-08 | 1.5399e-09 | 4.1758e-09 | 2.2255e-09 | 1.5309e-10
37389.191 | 3.7371e-08 | 4.3962e-08 | 9.4211e-10 | 4.6419e-08 | 3.4618e-08 | 1.5399e-09 | 4.1809e-09 | 2.2271e-09 | 1.5222e-10
37401.359 | 3.7222e-08 | 4.4356e-08 | 9.3158e-10 | 4.5864e-08 | 3.5045e-08 | 1.5383e-09 | 4.1582e-09 | 2.1846e-09 | 1.516e-10
37413.523 | 3.8636e-08 | 4.4468e-08 | 9.2969e-10 | 4.685e-08 | 3.5097e-08 | 1.5498e-09 | 4.1552e-09 | 2.2241e-09 | 1.5166e-10
37425.691 | 3.7721e-08 | 4.5029e-08 | 9.4159e-10 | 4.6126e-08 | 3.5182e-08 | 1.5444e-09 | 4.2286e-09 | 2.1913e-09 | 1.5545e-10
37437.859 | 3.7835e-08 | 4.5521e-08 | 9.4015e-10 | 4.669e-08 | 3.4961e-08 | 1.5627e-09 | 4.2392e-09 | 2.2462e-09 | 1.5265e-10
37450.027 | 3.7751e-08 | 4.549e-08 | 9.2778e-10 | 4.6466e-08 | 3.5421e-08 | 1.5513e-09 | 4.2618e-09 | 2.2471e-09 | 1.5482e-10
37462.191 | 3.8178e-08 | 4.5789e-08 | 9.413e-10 | 4.6689e-08 | 3.5671e-08 | 1.5469e-09 | 4.2355e-09 | 2.2499e-09 | 1.553e-10
37474.359 | 3.8058e-08 | 4.5928e-08 | 9.2496e-10 | 4.7003e-08 | 3.5988e-08 | 1.5625e-09 | 4.2633e-09 | 2.2722e-09 | 1.5802e-10
37486.527 | 3.8675e-08 | 4.5986e-08 | 9.264e-10 | 4.6586e-08 | 3.505e-08 | 1.5598e-09 | 4.1811e-09 | 2.2155e-09 | 1.5486e-10
37498.695 | 3.8347e-08 | 4.5094e-08 | 9.275e-10 | 4.6249e-08 | 3.518e-08 | 1.5373e-09 | 4.1664e-09 | 2.1961e-09 | 1.5207e-10
37510.859 | 3.7324e-08 | 4.4674e-08 | 9.278e-10 | 4.6017e-08 | 3.4986e-08 | 1.5356e-09 | 4.1344e-09 | 2.1901e-09 | 1.528e-10
37523.027 | 3.7003e-08 | 4.4679e-08 | 9.1177e-10 | 4.5401e-08 | 3.4729e-08 | 1.5259e-09 | 4.1598e-09 | 2.2057e-09 | 1.5004e-10
37535.195 | 3.6837e-08 | 4.4416e-08 | 9.3473e-10 | 4.5857e-08 | 3.5177e-08 | 1.5511e-09 | 4.2095e-09 | 2.2044e-09 | 1.527e-10
37547.363 | 3.7438e-08 | 4.5114e-08 | 9.2456e-10 | 4.5579e-08 | 3.4804e-08 | 1.5208e-09 | 4.154e-09 | 2.1827e-09 | 1.5253e-10
37559.527 | 3.7902e-08 | 4.5015e-08 | 9.2426e-10 | 4.6159e-08 | 3.4651e-08 | 1.5583e-09 | 4.2068e-09 | 2.2273e-09 | 1.5227e-10
37571.695 | 3.8663e-08 | 4.5342e-08 | 9.3381e-10 | 4.5453e-08 | 3.4853e-08 | 1.5579e-09 | 4.278e-09 | 2.2061e-09 | 1.5264e-10
37583.863 | 3.8833e-08 | 4.5144e-08 | 9.3028e-10 | 4.5963e-08 | 3.496e-08 | 1.5616e-09 | 4.1711e-09 | 2.2122e-09 | 1.5432e-10
37596.031 | 3.8396e-08 | 4.5042e-08 | 9.5497e-10 | 4.5864e-08 | 3.5482e-08 | 1.5544e-09 | 4.2344e-09 | 2.1942e-09 | 1.5419e-10
37608.195 | 3.7358e-08 | 4.4985e-08 | 9.4423e-10 | 4.6303e-08 | 3.5041e-08 | 1.55e-09 | 4.2609e-09 | 2.234e-09 | 1.5255e-10
37620.363 | 3.7477e-08 | 4.4445e-08 | 9.3027e-10 | 4.6509e-08 | 3.5413e-08 | 1.5698e-09 | 4.1869e-09 | 2.2526e-09 | 1.5568e-10
37632.531 | 3.7789e-08 | 4.4888e-08 | 9.4333e-10 | 4.6155e-08 | 3.4888e-08 | 1.5686e-09 | 4.2656e-09 | 2.2443e-09 | 1.5452e-10
37644.699 | 3.7681e-08 | 4.3972e-08 | 9.5599e-10 | 4.6083e-08 | 3.485e-08 | 1.5537e-09 | 4.2256e-09 | 2.2261e-09 | 1.5396e-10
37656.863 | 3.7807e-08 | 4.4428e-08 | 9.4763e-10 | 4.61e-08 | 3.5836e-08 | 1.5497e-09 | 4.2017e-09 | 2.2109e-09 | 1.5408e-10
37669.031 | 3.7565e-08 | 4.4824e-08 | 9.4917e-10 | 4.6323e-08 | 3.5204e-08 | 1.5493e-09 | 4.1883e-09 | 2.2275e-09 | 1.5403e-10
37681.199 | 3.7295e-08 | 4.452e-08 | 9.3833e-10 | 4.5906e-08 | 3.4784e-08 | 1.5322e-09 | 4.1659e-09 | 2.2232e-09 | 1.5208e-10
37693.367 | 3.687e-08 | 4.4563e-08 | 9.3902e-10 | 4.5913e-08 | 3.5442e-08 | 1.5365e-09 | 4.2698e-09 | 2.2237e-09 | 1.5397e-10
37705.531 | 3.7134e-08 | 4.4045e-08 | 9.4832e-10 | 4.5788e-08 | 3.4872e-08 | 1.5439e-09 | 4.2145e-09 | 2.2094e-09 | 1.5458e-10
37717.699 | 3.7115e-08 | 4.4153e-08 | 9.5727e-10 | 4.658e-08 | 3.5131e-08 | 1.5334e-09 | 4.1937e-09 | 2.2364e-09 | 1.5267e-10
37729.867 | 3.7627e-08 | 4.3903e-08 | 9.4283e-10 | 4.6107e-08 | 3.484e-08 | 1.536e-09 | 4.1681e-09 | 2.2352e-09 | 1.5449e-10
37742.035 | 3.7309e-08 | 4.3921e-08 | 9.3667e-10 | 4.6125e-08 | 3.4982e-08 | 1.5277e-09 | 4.1846e-09 | 2.211e-09 | 1.5459e-10
37754.199 | 3.7415e-08 | 4.4394e-08 | 9.4825e-10 | 4.6504e-08 | 3.4449e-08 | 1.5347e-09 | 4.1831e-09 | 2.2319e-09 | 1.544e-10
37766.367 | 3.7502e-08 | 4.4209e-08 | 9.5116e-10 | 4.6346e-08 | 3.5045e-08 | 1.5231e-09 | 4.2102e-09 | 2.2395e-09 | 1.5307e-10
37778.535 | 3.7291e-08 | 4.4487e-08 | 9.4525e-10 | 4.7141e-08 | 3.5028e-08 | 1.5373e-09 | 4.2005e-09 | 2.2366e-09 | 1.5697e-10
37790.703 | 3.7733e-08 | 4.4942e-08 | 9.3622e-10 | 4.6166e-08 | 3.5272e-08 | 1.5387e-09 | 4.2451e-09 | 2.2258e-09 | 1.5489e-10
37802.867 | 3.8549e-08 | 4.4504e-08 | 9.5372e-10 | 4.6068e-08 | 3.5282e-08 | 1.5471e-09 | 4.2123e-09 | 2.2276e-09 | 1.5614e-10
37815.035 | 3.8115e-08 | 4.4743e-08 | 9.3935e-10 | 4.6209e-08 | 3.4999e-08 | 1.5438e-09 | 4.191e-09 | 2.2068e-09 | 1.5341e-10
37827.203 | 3.7785e-08 | 4.4683e-08 | 9.4145e-10 | 4.5955e-08 | 3.4392e-08 | 1.5292e-09 | 4.217e-09 | 2.2375e-09 | 1.5361e-10
37839.371 | 3.7175e-08 | 4.4621e-08 | 9.3217e-10 | 4.6287e-08 | 3.5095e-08 | 1.5101e-09 | 4.2501e-09 | 2.2169e-09 | 1.5435e-10
37851.535 | 3.8588e-08 | 4.4256e-08 | 9.228e-10 | 4.5454e-08 | 3.4363e-08 | 1.5205e-09 | 4.073e-09 | 2.169e-09 | 1.4974e-10
37863.703 | 3.7123e-08 | 4.3732e-08 | 9.0874e-10 | 4.5129e-08 | 3.409e-08 | 1.5042e-09 | 4.0711e-09 | 2.1953e-09 | 1.5035e-10
37875.871 | 3.6374e-08 | 4.3346e-08 | 9.0295e-10 | 4.5005e-08 | 3.4085e-08 | 1.4902e-09 | 4.0472e-09 | 2.1522e-09 | 1.4849e-10
37888.039 | 3.7385e-08 | 4.3804e-08 | 8.7041e-10 | 4.4285e-08 | 3.3753e-08 | 1.4842e-09 | 4.0674e-09 | 2.1411e-09 | 1.5026e-10
37900.203 | 3.7637e-08 | 4.3834e-08 | 8.9223e-10 | 4.4777e-08 | 3.4246e-08 | 1.5254e-09 | 4.0487e-09 | 2.1413e-09 | 1.4965e-10
37912.371 | 3.6989e-08 | 4.4578e-08 | 9.0261e-10 | 4.56e-08 | 3.4382e-08 | 1.572e-09 | 4.1244e-09 | 2.1771e-09 | 1.5218e-10
37924.539 | 3.7015e-08 | 4.4252e-08 | 9.129e-10 | 4.5582e-08 | 3.4473e-08 | 1.5806e-09 | 4.1274e-09 | 2.1529e-09 | 1.5223e-10
37936.707 | 3.7009e-08 | 4.4103e-08 | 9.1893e-10 | 4.6043e-08 | 3.4442e-08 | 1.604e-09 | 4.1241e-09 | 2.1731e-09 | 1.5147e-10
37948.871 | 3.7114e-08 | 4.4453e-08 | 9.2722e-10 | 4.5593e-08 | 3.4435e-08 | 1.6072e-09 | 4.1479e-09 | 2.1912e-09 | 1.5248e-10
37961.039 | 3.7349e-08 | 4.4267e-08 | 9.2671e-10 | 4.5296e-08 | 3.4248e-08 | 1.6026e-09 | 4.1325e-09 | 2.198e-09 | 1.5255e-10
37973.207 | 3.6977e-08 | 4.4067e-08 | 9.2346e-10 | 4.5922e-08 | 3.4709e-08 | 1.6399e-09 | 4.174e-09 | 2.1869e-09 | 1.5279e-10
37985.375 | 3.7336e-08 | 4.4007e-08 | 9.3093e-10 | 4.5832e-08 | 3.441e-08 | 1.6276e-09 | 4.076e-09 | 2.1675e-09 | 1.5291e-10
37997.539 | 3.7032e-08 | 4.4487e-08 | 9.2562e-10 | 4.5906e-08 | 3.4763e-08 | 1.6297e-09 | 4.1515e-09 | 2.1872e-09 | 1.5159e-10
38009.707 | 3.7079e-08 | 4.4173e-08 | 9.1877e-10 | 4.5354e-08 | 3.4237e-08 | 1.6091e-09 | 4.1085e-09 | 2.1716e-09 | 1.5132e-10
38021.875 | 3.685e-08 | 4.3777e-08 | 9.0894e-10 | 4.5435e-08 | 3.4037e-08 | 1.6131e-09 | 4.0557e-09 | 2.1616e-09 | 1.5008e-10
38034.043 | 3.6625e-08 | 4.3291e-08 | 9.1083e-10 | 4.5102e-08 | 3.3816e-08 | 1.5966e-09 | 4.1184e-09 | 2.166e-09 | 1.4958e-10
38046.211 | 3.6828e-08 | 4.3298e-08 | 9.2052e-10 | 4.5051e-08 | 3.4007e-08 | 1.5982e-09 | 4.0794e-09 | 2.1602e-09 | 1.5054e-10
38058.375 | 3.6888e-08 | 4.335e-08 | 9.1903e-10 | 4.4867e-08 | 3.3711e-08 | 1.6212e-09 | 4.0852e-09 | 2.1263e-09 | 1.4932e-10
38070.543 | 3.6247e-08 | 4.2926e-08 | 9.1177e-10 | 4.4461e-08 | 3.3514e-08 | 1.6066e-09 | 4.0753e-09 | 2.1509e-09 | 1.4847e-10
38082.711 | 3.6152e-08 | 4.2789e-08 | 9.1125e-10 | 4.4345e-08 | 3.3706e-08 | 1.5832e-09 | 4.0303e-09 | 2.1357e-09 | 1.4855e-10
38094.879 | 3.6225e-08 | 4.2765e-08 | 9.1463e-10 | 4.4241e-08 | 3.4039e-08 | 1.577e-09 | 4.0634e-09 | 2.1454e-09 | 1.4921e-10
38107.043 | 3.7129e-08 | 4.286e-08 | 9.1204e-10 | 4.4624e-08 | 3.4187e-08 | 1.5635e-09 | 4.0465e-09 | 2.1262e-09 | 1.4834e-10
38119.211 | 3.6381e-08 | 4.273e-08 | 8.9389e-10 | 4.4482e-08 | 3.3928e-08 | 1.5635e-09 | 4.0216e-09 | 2.1178e-09 | 1.4868e-10
38131.379 | 3.6494e-08 | 4.2657e-08 | 8.9564e-10 | 4.4344e-08 | 3.3646e-08 | 1.5838e-09 | 4.0485e-09 | 2.1067e-09 | 1.4939e-10
38143.547 | 3.5988e-08 | 4.2679e-08 | 9.0491e-10 | 4.4704e-08 | 3.3515e-08 | 1.5784e-09 | 4.0804e-09 | 2.16e-09 | 1.5034e-10
38155.711 | 3.5912e-08 | 4.2482e-08 | 9.0576e-10 | 4.4817e-08 | 3.3562e-08 | 1.5809e-09 | 4.0567e-09 | 2.1692e-09 | 1.5259e-10
38167.879 | 3.6394e-08 | 4.311e-08 | 8.9125e-10 | 4.4633e-08 | 3.37e-08 | 1.5713e-09 | 4.0531e-09 | 2.1372e-09 | 1.5217e-10
38180.047 | 4.0128e-08 | 4.3437e-08 | 8.7698e-10 | 4.4396e-08 | 3.3606e-08 | 1.5504e-09 | 3.994e-09 | 2.1257e-09 | 1.4815e-10
38192.215 | 3.689e-08 | 4.2185e-08 | 8.8536e-10 | 4.4216e-08 | 3.3233e-08 | 1.5448e-09 | 3.9998e-09 | 2.113e-09 | 1.4802e-10
38204.379 | 3.6416e-08 | 4.2833e-08 | 8.8896e-10 | 4.4387e-08 | 3.2996e-08 | 1.5471e-09 | 4.1e-09 | 2.1746e-09 | 1.526e-10
38216.547 | 3.786e-08 | 4.4306e-08 | 9.1837e-10 | 4.5598e-08 | 3.4206e-08 | 1.5984e-09 | 4.151e-09 | 2.1846e-09 | 1.5048e-10
38228.715 | 3.7154e-08 | 4.4127e-08 | 9.2128e-10 | 4.627e-08 | 3.4921e-08 | 1.5994e-09 | 4.1749e-09 | 2.2256e-09 | 1.5307e-10
38240.883 | 3.8159e-08 | 4.451e-08 | 9.4251e-10 | 4.6199e-08 | 3.5082e-08 | 1.6229e-09 | 4.1863e-09 | 2.2341e-09 | 1.543e-10
38253.047 | 3.8047e-08 | 4.4507e-08 | 9.5282e-10 | 4.6844e-08 | 3.4923e-08 | 1.6163e-09 | 4.1884e-09 | 2.2233e-09 | 1.5505e-10
38265.215 | 3.7664e-08 | 4.4027e-08 | 9.3403e-10 | 4.6172e-08 | 3.5156e-08 | 1.5802e-09 | 4.2011e-09 | 2.2091e-09 | 1.5345e-10
38277.383 | 3.7669e-08 | 4.45e-08 | 9.4168e-10 | 4.6247e-08 | 3.5044e-08 | 1.6141e-09 | 4.1867e-09 | 2.1964e-09 | 1.5443e-10
38289.551 | 3.7354e-08 | 4.4364e-08 | 9.4749e-10 | 4.6477e-08 | 3.4971e-08 | 1.6087e-09 | 4.2245e-09 | 2.2402e-09 | 1.541e-10
38301.715 | 3.7245e-08 | 4.4757e-08 | 9.4754e-10 | 4.6113e-08 | 3.5099e-08 | 1.6173e-09 | 4.2246e-09 | 2.2171e-09 | 1.5393e-10
38313.883 | 3.8689e-08 | 4.4363e-08 | 9.5011e-10 | 4.6669e-08 | 3.538e-08 | 1.6182e-09 | 4.2412e-09 | 2.2192e-09 | 1.5538e-10
38326.051 | 3.7685e-08 | 4.4473e-08 | 9.6582e-10 | 4.6497e-08 | 3.539e-08 | 1.6303e-09 | 4.2199e-09 | 2.2508e-09 | 1.5509e-10
38338.219 | 3.7906e-08 | 4.4897e-08 | 9.6793e-10 | 4.6433e-08 | 3.5363e-08 | 1.6038e-09 | 4.1859e-09 | 2.2227e-09 | 1.5496e-10
38350.383 | 3.7536e-08 | 4.4521e-08 | 9.5938e-10 | 4.6662e-08 | 3.5233e-08 | 1.6026e-09 | 4.2647e-09 | 2.2334e-09 | 1.5285e-10
38362.551 | 3.7347e-08 | 4.4412e-08 | 9.4216e-10 | 4.6089e-08 | 3.5191e-08 | 1.5924e-09 | 4.2285e-09 | 2.2324e-09 | 1.5402e-10
38374.719 | 3.7749e-08 | 4.4346e-08 | 9.5462e-10 | 4.6644e-08 | 3.5261e-08 | 1.6029e-09 | 4.2164e-09 | 2.2273e-09 | 1.5561e-10
38386.887 | 3.7822e-08 | 4.5048e-08 | 9.5949e-10 | 4.7743e-08 | 3.568e-08 | 1.6362e-09 | 4.2207e-09 | 2.2701e-09 | 1.5737e-10
38399.051 | 3.7928e-08 | 4.4756e-08 | 9.5555e-10 | 4.7035e-08 | 3.5116e-08 | 1.6371e-09 | 4.2775e-09 | 2.2364e-09 | 1.5567e-10
38411.219 | 3.8173e-08 | 4.5365e-08 | 9.6079e-10 | 4.7061e-08 | 3.5528e-08 | 1.6291e-09 | 4.3278e-09 | 2.2324e-09 | 1.5904e-10
38423.387 | 3.7848e-08 | 4.49e-08 | 9.5109e-10 | 4.7212e-08 | 3.5502e-08 | 1.6163e-09 | 4.2618e-09 | 2.2599e-09 | 1.5915e-10
38435.555 | 3.7763e-08 | 4.5501e-08 | 9.5084e-10 | 4.7438e-08 | 3.6053e-08 | 1.5986e-09 | 4.2786e-09 | 2.2488e-09 | 1.5978e-10
38447.719 | 3.8643e-08 | 4.5143e-08 | 9.6533e-10 | 4.7157e-08 | 3.5492e-08 | 1.6116e-09 | 4.3292e-09 | 2.2695e-09 | 1.5898e-10
38459.887 | 3.9349e-08 | 4.5776e-08 | 9.7289e-10 | 4.7832e-08 | 3.613e-08 | 1.6388e-09 | 4.3399e-09 | 2.2971e-09 | 1.5765e-10
38472.055 | 3.8842e-08 | 4.6469e-08 | 9.6702e-10 | 4.7653e-08 | 3.6181e-08 | 1.6435e-09 | 4.358e-09 | 2.2789e-09 | 1.6013e-10
38484.223 | 3.9366e-08 | 4.6527e-08 | 9.7965e-10 | 4.7897e-08 | 3.6302e-08 | 1.6435e-09 | 4.324e-09 | 2.3033e-09 | 1.588e-10
38496.387 | 3.9139e-08 | 4.5939e-08 | 9.5567e-10 | 4.8179e-08 | 3.6145e-08 | 1.6327e-09 | 4.3005e-09 | 2.2887e-09 | 1.5953e-10
38508.555 | 3.8975e-08 | 4.5822e-08 | 9.7808e-10 | 4.7357e-08 | 3.6114e-08 | 1.637e-09 | 4.375e-09 | 2.3282e-09 | 1.5879e-10
38520.723 | 4.1624e-08 | 4.5642e-08 | 9.6111e-10 | 4.6892e-08 | 3.6433e-08 | 1.6154e-09 | 4.3165e-09 | 2.2599e-09 | 1.562e-10
38532.891 | 3.9445e-08 | 4.4423e-08 | 9.4303e-10 | 4.5995e-08 | 3.493e-08 | 1.5677e-09 | 4.1228e-09 | 2.2146e-09 | 1.5299e-10
38545.055 | 3.7673e-08 | 4.4309e-08 | 9.2928e-10 | 4.5839e-08 | 3.4948e-08 | 1.5651e-09 | 4.1365e-09 | 2.1904e-09 | 1.5104e-10
38557.223 | 3.7698e-08 | 4.3604e-08 | 9.2458e-10 | 4.5594e-08 | 3.4536e-08 | 1.5508e-09 | 4.1271e-09 | 2.1573e-09 | 1.4948e-10
38569.391 | 3.7013e-08 | 4.3689e-08 | 9.3382e-10 | 4.558e-08 | 3.4111e-08 | 1.5624e-09 | 4.1457e-09 | 2.185e-09 | 1.5187e-10
38581.559 | 3.6733e-08 | 4.3816e-08 | 9.2558e-10 | 4.5432e-08 | 3.4247e-08 | 1.5768e-09 | 4.1235e-09 | 2.1835e-09 | 1.5249e-10
38593.723 | 3.7579e-08 | 4.3952e-08 | 9.3223e-10 | 4.635e-08 | 3.5129e-08 | 1.5791e-09 | 4.2309e-09 | 2.2245e-09 | 1.534e-10
38605.891 | 3.7614e-08 | 4.3737e-08 | 9.2171e-10 | 4.6143e-08 | 3.4787e-08 | 1.5883e-09 | 4.1471e-09 | 2.2188e-09 | 1.5124e-10
38618.059 | 3.7994e-08 | 4.4348e-08 | 9.3102e-10 | 4.6109e-08 | 3.5142e-08 | 1.5843e-09 | 4.1908e-09 | 2.2097e-09 | 1.5348e-10
38630.227 | 3.7801e-08 | 4.4055e-08 | 9.3815e-10 | 4.5894e-08 | 3.4426e-08 | 1.5922e-09 | 4.1583e-09 | 2.205e-09 | 1.5324e-10
38642.391 | 3.8149e-08 | 4.3849e-08 | 9.4265e-10 | 4.594e-08 | 3.4749e-08 | 1.5809e-09 | 4.1868e-09 | 2.219e-09 | 1.5198e-10
38654.559 | 3.7738e-08 | 4.3689e-08 | 9.3548e-10 | 4.6044e-08 | 3.4787e-08 | 1.5844e-09 | 4.2298e-09 | 2.1923e-09 | 1.5457e-10
38666.727 | 3.7854e-08 | 4.4397e-08 | 9.3458e-10 | 4.6303e-08 | 3.4976e-08 | 1.6019e-09 | 4.2271e-09 | 2.235e-09 | 1.5495e-10
38678.895 | 3.8201e-08 | 4.4032e-08 | 9.4558e-10 | 4.6976e-08 | 3.5308e-08 | 1.5969e-09 | 4.2321e-09 | 2.2242e-09 | 1.5393e-10
38691.059 | 3.8108e-08 | 4.3863e-08 | 9.4994e-10 | 4.6851e-08 | 3.5181e-08 | 1.5879e-09 | 4.2495e-09 | 2.2476e-09 | 1.5442e-10
38703.227 | 3.8323e-08 | 4.4216e-08 | 9.4312e-10 | 4.6498e-08 | 3.5632e-08 | 1.6046e-09 | 4.2834e-09 | 2.2559e-09 | 1.545e-10
38715.395 | 3.8171e-08 | 4.4006e-08 | 9.4706e-10 | 4.5991e-08 | 3.5018e-08 | 1.6046e-09 | 4.2407e-09 | 2.243e-09 | 1.5411e-10
38727.563 | 3.7841e-08 | 4.433e-08 | 9.5426e-10 | 4.6367e-08 | 3.4899e-08 | 1.589e-09 | 4.2021e-09 | 2.2269e-09 | 1.5472e-10
38739.727 | 3.8013e-08 | 4.4e-08 | 9.4246e-10 | 4.6158e-08 | 3.5173e-08 | 1.5904e-09 | 4.2155e-09 | 2.2011e-09 | 1.5264e-10
38751.895 | 3.7787e-08 | 4.3941e-08 | 9.492e-10 | 4.6776e-08 | 3.4794e-08 | 1.5875e-09 | 4.2018e-09 | 2.2177e-09 | 1.5295e-10
38764.063 | 3.8235e-08 | 4.3903e-08 | 9.4993e-10 | 4.6961e-08 | 3.4806e-08 | 1.5724e-09 | 4.2488e-09 | 2.2356e-09 | 1.5298e-10
38776.23 | 3.7764e-08 | 4.3957e-08 | 9.4093e-10 | 4.6342e-08 | 3.5131e-08 | 1.5832e-09 | 4.2566e-09 | 2.2462e-09 | 1.5436e-10
38788.395 | 3.789e-08 | 4.4546e-08 | 9.5332e-10 | 4.6445e-08 | 3.4945e-08 | 1.604e-09 | 4.2746e-09 | 2.2542e-09 | 1.5592e-10
38800.563 | 3.7739e-08 | 4.4053e-08 | 9.451e-10 | 4.5949e-08 | 3.4743e-08 | 1.5873e-09 | 4.2389e-09 | 2.2186e-09 | 1.5257e-10
38812.73 | 3.7879e-08 | 4.4237e-08 | 9.5176e-10 | 4.7235e-08 | 3.49e-08 | 1.5847e-09 | 4.242e-09 | 2.2291e-09 | 1.53e-10
38824.898 | 3.7829e-08 | 4.4831e-08 | 9.4839e-10 | 4.6657e-08 | 3.478e-08 | 1.5851e-09 | 4.2309e-09 | 2.2404e-09 | 1.5546e-10
38837.063 | 3.7669e-08 | 4.4585e-08 | 9.6458e-10 | 4.6943e-08 | 3.5464e-08 | 1.5827e-09 | 4.3012e-09 | 2.2741e-09 | 1.5767e-10
38849.23 | 3.7992e-08 | 4.4287e-08 | 9.5518e-10 | 4.6802e-08 | 3.5082e-08 | 1.6015e-09 | 4.2887e-09 | 2.2417e-09 | 1.5387e-10
38861.398 | 3.8377e-08 | 4.5585e-08 | 9.5724e-10 | 4.675e-08 | 3.5121e-08 | 1.5993e-09 | 4.2814e-09 | 2.2608e-09 | 1.5622e-10
38873.566 | 3.7514e-08 | 4.537e-08 | 9.6187e-10 | 4.6022e-08 | 3.4912e-08 | 1.5887e-09 | 4.2143e-09 | 2.2447e-09 | 1.5494e-10
38885.73 | 3.7891e-08 | 4.4926e-08 | 9.6754e-10 | 4.712e-08 | 3.5339e-08 | 1.596e-09 | 4.1996e-09 | 2.28e-09 | 1.5798e-10
38897.898 | 3.8394e-08 | 4.5156e-08 | 9.51e-10 | 4.7525e-08 | 3.5311e-08 | 1.6218e-09 | 4.3516e-09 | 2.358e-09 | 1.6241e-10
38910.066 | 4.1269e-08 | 4.6907e-08 | 9.7419e-10 | 4.8323e-08 | 3.6252e-08 | 1.6729e-09 | 4.3957e-09 | 2.3001e-09 | 1.6001e-10
38922.234 | 4.0053e-08 | 4.7307e-08 | 9.9495e-10 | 4.8671e-08 | 3.6986e-08 | 1.6532e-09 | 4.4725e-09 | 2.3247e-09 | 1.5945e-10
38934.398 | 4.0286e-08 | 4.7239e-08 | 9.7242e-10 | 4.868e-08 | 3.7227e-08 | 1.6644e-09 | 4.469e-09 | 2.3596e-09 | 1.593e-10
38946.566 | 3.9693e-08 | 4.7438e-08 | 9.7262e-10 | 4.789e-08 | 3.6741e-08 | 1.6607e-09 | 4.4344e-09 | 2.3409e-09 | 1.6003e-10
38958.734 | 3.9865e-08 | 4.7489e-08 | 9.7851e-10 | 4.8786e-08 | 3.6876e-08 | 1.6511e-09 | 4.4639e-09 | 2.3474e-09 | 1.6063e-10
38970.902 | 4.0394e-08 | 4.8069e-08 | 9.4715e-10 | 4.8268e-08 | 3.7269e-08 | 1.652e-09 | 4.4414e-09 | 2.3633e-09 | 1.5786e-10
38983.066 | 4.37e-08 | 4.8903e-08 | 9.7655e-10 | 4.8732e-08 | 3.6995e-08 | 1.6659e-09 | 4.4647e-09 | 2.3309e-09 | 1.5854e-10
38995.234 | 4.3031e-08 | 4.7544e-08 | 9.7889e-10 | 4.8542e-08 | 3.6751e-08 | 1.6461e-09 | 4.4065e-09 | 2.3109e-09 | 1.5951e-10
39007.402 | 4.1658e-08 | 4.7327e-08 | 9.7763e-10 | 4.8194e-08 | 3.6097e-08 | 1.64e-09 | 4.3262e-09 | 2.309e-09 | 1.5751e-10
39019.57 | 4.0434e-08 | 4.6832e-08 | 9.6721e-10 | 4.8083e-08 | 3.6026e-08 | 1.6268e-09 | 4.3252e-09 | 2.3059e-09 | 1.5795e-10
39031.734 | 3.9327e-08 | 4.5864e-08 | 9.5482e-10 | 4.7425e-08 | 3.5885e-08 | 1.6266e-09 | 4.2747e-09 | 2.2805e-09 | 1.5551e-10
39043.902 | 3.9883e-08 | 4.5435e-08 | 9.5618e-10 | 4.7017e-08 | 3.589e-08 | 1.5952e-09 | 4.2978e-09 | 2.258e-09 | 1.548e-10
39056.07 | 3.8015e-08 | 4.5617e-08 | 9.4754e-10 | 4.7387e-08 | 3.5286e-08 | 1.6209e-09 | 4.2985e-09 | 2.2441e-09 | 1.5367e-10
39068.238 | 3.8113e-08 | 4.5218e-08 | 9.2473e-10 | 4.6942e-08 | 3.5593e-08 | 1.5825e-09 | 4.2304e-09 | 2.249e-09 | 1.5333e-10
39080.402 | 3.8137e-08 | 4.5087e-08 | 9.3943e-10 | 4.7056e-08 | 3.5549e-08 | 1.5889e-09 | 4.2546e-09 | 2.2299e-09 | 1.562e-10
39092.57 | 3.8293e-08 | 4.499e-08 | 9.3344e-10 | 4.7505e-08 | 3.4988e-08 | 1.576e-09 | 4.2883e-09 | 2.2692e-09 | 1.536e-10
39104.738 | 3.8189e-08 | 4.4573e-08 | 9.4726e-10 | 4.7032e-08 | 3.5425e-08 | 1.6106e-09 | 4.2848e-09 | 2.2391e-09 | 1.5469e-10
39116.906 | 3.8317e-08 | 4.583e-08 | 9.4053e-10 | 4.7066e-08 | 3.4992e-08 | 1.5909e-09 | 4.2514e-09 | 2.2506e-09 | 1.5511e-10
39129.07 | 3.8269e-08 | 4.5655e-08 | 9.5355e-10 | 4.7045e-08 | 3.5707e-08 | 1.5918e-09 | 4.3097e-09 | 2.2631e-09 | 1.5429e-10
39141.238 | 3.8479e-08 | 4.5665e-08 | 9.5976e-10 | 4.685e-08 | 3.5888e-08 | 1.586e-09 | 4.2871e-09 | 2.2513e-09 | 1.5512e-10
39153.406 | 3.8665e-08 | 4.5868e-08 | 9.6412e-10 | 4.7369e-08 | 3.5447e-08 | 1.5873e-09 | 4.266e-09 | 2.252e-09 | 1.5563e-10
39165.574 | 3.8363e-08 | 4.5853e-08 | 9.4047e-10 | 4.6953e-08 | 3.5231e-08 | 1.5857e-09 | 4.28e-09 | 2.2593e-09 | 1.5583e-10
39177.738 | 3.8097e-08 | 4.5726e-08 | 9.5552e-10 | 4.6856e-08 | 3.5751e-08 | 1.5818e-09 | 4.2497e-09 | 2.2231e-09 | 1.5322e-10
39189.906 | 3.9274e-08 | 4.5183e-08 | 9.437e-10 | 4.6258e-08 | 3.5e-08 | 1.5685e-09 | 4.2403e-09 | 2.2304e-09 | 1.519e-10
39202.074 | 3.8503e-08 | 4.5438e-08 | 9.3472e-10 | 4.6694e-08 | 3.5101e-08 | 1.5686e-09 | 4.1916e-09 | 2.2476e-09 | 1.538e-10
39214.242 | 3.7626e-08 | 4.5128e-08 | 9.3688e-10 | 4.6868e-08 | 3.4937e-08 | 1.5679e-09 | 4.1931e-09 | 2.2399e-09 | 1.5362e-10
39226.406 | 3.8189e-08 | 4.457e-08 | 9.4881e-10 | 4.5686e-08 | 3.5046e-08 | 1.5575e-09 | 4.2249e-09 | 2.2119e-09 | 1.5113e-10
39238.574 | 3.7558e-08 | 4.4298e-08 | 9.3647e-10 | 4.6354e-08 | 3.513e-08 | 1.5607e-09 | 4.1702e-09 | 2.1904e-09 | 1.5194e-10
39250.742 | 3.8239e-08 | 4.4376e-08 | 9.3458e-10 | 4.6411e-08 | 3.4982e-08 | 1.5476e-09 | 4.1779e-09 | 2.2055e-09 | 1.5335e-10
39262.91 | 3.7396e-08 | 4.4376e-08 | 9.2973e-10 | 4.6234e-08 | 3.5155e-08 | 1.5494e-09 | 4.1693e-09 | 2.2315e-09 | 1.5314e-10
39275.074 | 3.7288e-08 | 4.4543e-08 | 9.2748e-10 | 4.6025e-08 | 3.5155e-08 | 1.5584e-09 | 4.171e-09 | 2.2128e-09 | 1.5328e-10
39287.242 | 3.7576e-08 | 4.4433e-08 | 9.3199e-10 | 4.6364e-08 | 3.5054e-08 | 1.5478e-09 | 4.1835e-09 | 2.2085e-09 | 1.5141e-10
39299.41 | 3.7553e-08 | 4.4159e-08 | 9.3315e-10 | 4.6321e-08 | 3.4888e-08 | 1.5672e-09 | 4.195e-09 | 2.2293e-09 | 1.5185e-10
39311.578 | 3.7844e-08 | 4.496e-08 | 9.3846e-10 | 4.6758e-08 | 3.4883e-08 | 1.5626e-09 | 4.2481e-09 | 2.2268e-09 | 1.5306e-10
39323.742 | 3.6837e-08 | 4.5022e-08 | 9.4541e-10 | 4.6843e-08 | 3.485e-08 | 1.5581e-09 | 4.2497e-09 | 2.2268e-09 | 1.5284e-10
39335.91 | 3.76e-08 | 4.4946e-08 | 9.3482e-10 | 4.6941e-08 | 3.5043e-08 | 1.5654e-09 | 4.2968e-09 | 2.2428e-09 | 1.5445e-10
39348.078 | 3.7635e-08 | 4.4827e-08 | 9.4985e-10 | 4.6487e-08 | 3.5174e-08 | 1.5812e-09 | 4.2597e-09 | 2.2464e-09 | 1.5367e-10
39360.246 | 4.1107e-08 | 4.5267e-08 | 9.5224e-10 | 4.8021e-08 | 3.5839e-08 | 1.6002e-09 | 4.2701e-09 | 2.2677e-09 | 1.5627e-10
39372.41 | 3.9323e-08 | 4.5582e-08 | 9.5875e-10 | 4.8089e-08 | 3.5738e-08 | 1.6099e-09 | 4.3262e-09 | 2.3017e-09 | 1.5794e-10
39384.578 | 3.8674e-08 | 4.6367e-08 | 9.6536e-10 | 4.8269e-08 | 3.6433e-08 | 1.6027e-09 | 4.3245e-09 | 2.3067e-09 | 1.5805e-10
39396.746 | 3.8862e-08 | 4.6345e-08 | 9.68e-10 | 4.7546e-08 | 3.6039e-08 | 1.6256e-09 | 4.4405e-09 | 2.3078e-09 | 1.5731e-10
39408.914 | 3.8834e-08 | 4.6265e-08 | 9.7242e-10 | 4.813e-08 | 3.6344e-08 | 1.6143e-09 | 4.3687e-09 | 2.3126e-09 | 1.643e-10
39421.078 | 3.8965e-08 | 4.598e-08 | 9.7559e-10 | 4.8464e-08 | 3.5794e-08 | 1.6201e-09 | 4.429e-09 | 2.3323e-09 | 1.6095e-10
39433.246 | 3.9146e-08 | 4.6809e-08 | 9.643e-10 | 4.8185e-08 | 3.6477e-08 | 1.6287e-09 | 4.4287e-09 | 2.3352e-09 | 1.6098e-10
39445.414 | 3.9015e-08 | 4.6744e-08 | 9.7558e-10 | 4.7997e-08 | 3.6335e-08 | 1.6222e-09 | 4.3932e-09 | 2.3243e-09 | 1.5971e-10
39457.582 | 3.8466e-08 | 4.6162e-08 | 9.8199e-10 | 4.8759e-08 | 3.6111e-08 | 1.6224e-09 | 4.3802e-09 | 2.3241e-09 | 1.6051e-10
39469.746 | 3.9023e-08 | 4.6968e-08 | 9.6265e-10 | 4.8637e-08 | 3.692e-08 | 1.6297e-09 | 4.3949e-09 | 2.3113e-09 | 1.6097e-10
39481.914 | 3.8561e-08 | 4.6051e-08 | 9.6537e-10 | 4.963e-08 | 3.661e-08 | 1.6123e-09 | 4.457e-09 | 2.3397e-09 | 1.6236e-10
39494.082 | 3.8565e-08 | 4.672e-08 | 9.6347e-10 | 4.7829e-08 | 3.6132e-08 | 1.6169e-09 | 4.4236e-09 | 2.3251e-09 | 1.5904e-10
39506.25 | 3.9259e-08 | 4.6673e-08 | 9.8249e-10 | 4.8789e-08 | 3.6415e-08 | 1.6267e-09 | 4.4189e-09 | 2.3356e-09 | 1.6053e-10
39518.414 | 3.8537e-08 | 4.6278e-08 | 9.6289e-10 | 4.8074e-08 | 3.6863e-08 | 1.6242e-09 | 4.4379e-09 | 2.3389e-09 | 1.6158e-10
39530.582 | 3.8581e-08 | 4.6295e-08 | 9.7568e-10 | 4.8847e-08 | 3.5864e-08 | 1.6233e-09 | 4.4236e-09 | 2.3017e-09 | 1.6087e-10
39542.75 | 3.882e-08 | 4.6649e-08 | 9.4638e-10 | 4.8397e-08 | 3.6238e-08 | 1.5979e-09 | 4.3038e-09 | 2.2426e-09 | 1.548e-10
39554.918 | 3.9839e-08 | 4.5366e-08 | 9.1962e-10 | 4.6233e-08 | 3.55e-08 | 1.5775e-09 | 4.2422e-09 | 2.238e-09 | 1.5534e-10
39567.086 | 3.8797e-08 | 4.5008e-08 | 9.2961e-10 | 4.6668e-08 | 3.499e-08 | 1.5574e-09 | 4.2372e-09 | 2.209e-09 | 1.5416e-10
39579.25 | 3.7892e-08 | 4.4955e-08 | 9.4412e-10 | 4.6542e-08 | 3.5061e-08 | 1.5716e-09 | 4.222e-09 | 2.2348e-09 | 1.5475e-10
39591.418 | 3.7545e-08 | 4.4455e-08 | 9.3564e-10 | 4.662e-08 | 3.4892e-08 | 1.5607e-09 | 4.1978e-09 | 2.2267e-09 | 1.5353e-10
39603.586 | 3.7758e-08 | 4.4646e-08 | 9.453e-10 | 4.6814e-08 | 3.5061e-08 | 1.5695e-09 | 4.2756e-09 | 2.2141e-09 | 1.5572e-10
39615.754 | 3.717e-08 | 4.4457e-08 | 9.3935e-10 | 4.6792e-08 | 3.5048e-08 | 1.585e-09 | 4.2368e-09 | 2.2563e-09 | 1.5558e-10
39627.918 | 3.7127e-08 | 4.5876e-08 | 9.3817e-10 | 4.6962e-08 | 3.5532e-08 | 1.597e-09 | 4.2942e-09 | 2.2599e-09 | 1.5733e-10
39640.086 | 3.8662e-08 | 4.5176e-08 | 9.4351e-10 | 4.7058e-08 | 3.5765e-08 | 1.5664e-09 | 4.2307e-09 | 2.2543e-09 | 1.557e-10
39652.254 | 3.8179e-08 | 4.4912e-08 | 9.421e-10 | 4.7407e-08 | 3.5298e-08 | 1.5724e-09 | 4.2522e-09 | 2.2542e-09 | 1.5471e-10
39664.422 | 3.7824e-08 | 4.439e-08 | 9.4132e-10 | 4.6131e-08 | 3.4787e-08 | 1.5773e-09 | 4.2589e-09 | 2.2176e-09 | 1.5463e-10
39676.586 | 3.7133e-08 | 4.4232e-08 | 9.38e-10 | 4.6465e-08 | 3.4928e-08 | 1.5744e-09 | 4.2439e-09 | 2.2566e-09 | 1.5348e-10
39688.754 | 3.7728e-08 | 4.4526e-08 | 9.4689e-10 | 4.6701e-08 | 3.4925e-08 | 1.573e-09 | 4.2002e-09 | 2.2238e-09 | 1.5579e-10
39700.922 | 3.7483e-08 | 4.4592e-08 | 9.3774e-10 | 4.6761e-08 | 3.4958e-08 | 1.5635e-09 | 4.2223e-09 | 2.2295e-09 | 1.5306e-10
39713.09 | 3.7165e-08 | 4.4724e-08 | 9.2992e-10 | 4.6861e-08 | 3.4632e-08 | 1.5767e-09 | 4.2446e-09 | 2.2268e-09 | 1.5488e-10
39725.254 | 3.7198e-08 | 4.3837e-08 | 9.3822e-10 | 4.6167e-08 | 3.4905e-08 | 1.5619e-09 | 4.2292e-09 | 2.208e-09 | 1.5174e-10
39737.422 | 3.7418e-08 | 4.4259e-08 | 9.3856e-10 | 4.6056e-08 | 3.4523e-08 | 1.5544e-09 | 4.2155e-09 | 2.2082e-09 | 1.5446e-10
39749.59 | 3.7444e-08 | 4.4049e-08 | 9.4266e-10 | 4.57e-08 | 3.4656e-08 | 1.5583e-09 | 4.2219e-09 | 2.2155e-09 | 1.521e-10
39761.758 | 3.739e-08 | 4.4649e-08 | 9.4529e-10 | 4.6391e-08 | 3.5066e-08 | 1.5562e-09 | 4.1834e-09 | 2.2463e-09 | 1.5227e-10
39773.922 | 3.7533e-08 | 4.4351e-08 | 9.3586e-10 | 4.5949e-08 | 3.4967e-08 | 1.5658e-09 | 4.2254e-09 | 2.2103e-09 | 1.5191e-10
39786.09 | 3.6961e-08 | 4.4231e-08 | 9.3843e-10 | 4.5929e-08 | 3.4769e-08 | 1.5462e-09 | 4.2127e-09 | 2.2142e-09 | 1.5277e-10
39798.258 | 3.6924e-08 | 4.4355e-08 | 9.318e-10 | 4.597e-08 | 3.4636e-08 | 1.542e-09 | 4.1899e-09 | 2.171e-09 | 1.5122e-10
39810.426 | 3.7388e-08 | 4.391e-08 | 9.2651e-10 | 4.6067e-08 | 3.4184e-08 | 1.5643e-09 | 4.1948e-09 | 2.2357e-09 | 1.5051e-10
39822.59 | 3.7186e-08 | 4.3509e-08 | 9.2013e-10 | 4.5342e-08 | 3.4338e-08 | 1.5226e-09 | 4.1521e-09 | 2.2022e-09 | 1.504e-10
39834.758 | 3.6465e-08 | 4.3846e-08 | 9.2523e-10 | 4.533e-08 | 3.4794e-08 | 1.5505e-09 | 4.1627e-09 | 2.2122e-09 | 1.4978e-10
39846.926 | 3.7275e-08 | 4.3649e-08 | 9.2019e-10 | 4.5929e-08 | 3.4695e-08 | 1.5451e-09 | 4.15e-09 | 2.2146e-09 | 1.5177e-10
39859.094 | 3.6767e-08 | 4.468e-08 | 9.1803e-10 | 4.5601e-08 | 3.4394e-08 | 1.5405e-09 | 4.1831e-09 | 2.2148e-09 | 1.5067e-10
39871.258 | 3.7102e-08 | 4.4603e-08 | 9.2561e-10 | 4.5933e-08 | 3.4819e-08 | 1.5709e-09 | 4.1989e-09 | 2.2044e-09 | 1.5109e-10
39883.426 | 3.7345e-08 | 4.469e-08 | 9.2406e-10 | 4.6187e-08 | 3.4564e-08 | 1.5641e-09 | 4.1917e-09 | 2.2365e-09 | 1.5149e-10
39895.594 | 3.7699e-08 | 4.4302e-08 | 9.2905e-10 | 4.5706e-08 | 3.4882e-08 | 1.5516e-09 | 4.2167e-09 | 2.2042e-09 | 1.5091e-10
39907.762 | 3.7399e-08 | 4.4408e-08 | 9.2716e-10 | 4.5838e-08 | 3.4798e-08 | 1.5511e-09 | 4.2033e-09 | 2.1974e-09 | 1.5117e-10
39919.926 | 3.743e-08 | 4.4685e-08 | 9.2926e-10 | 4.5306e-08 | 3.4808e-08 | 1.5651e-09 | 4.2218e-09 | 2.2101e-09 | 1.508e-10
39932.094 | 3.7186e-08 | 4.4593e-08 | 9.352e-10 | 4.6063e-08 | 3.5032e-08 | 1.5514e-09 | 4.2428e-09 | 2.2429e-09 | 1.5307e-10
39944.262 | 3.7639e-08 | 4.5524e-08 | 9.0986e-10 | 4.6133e-08 | 3.4602e-08 | 1.5779e-09 | 4.2306e-09 | 2.2004e-09 | 1.5245e-10
39956.43 | 3.8328e-08 | 4.4786e-08 | 9.3703e-10 | 4.6134e-08 | 3.5075e-08 | 1.5725e-09 | 4.1212e-09 | 2.2266e-09 | 1.5002e-10
39968.594 | 3.7437e-08 | 4.4985e-08 | 9.1856e-10 | 4.5963e-08 | 3.4925e-08 | 1.5775e-09 | 4.1875e-09 | 2.1961e-09 | 1.5071e-10
39980.762 | 3.7362e-08 | 4.44e-08 | 9.1711e-10 | 4.6035e-08 | 3.4605e-08 | 1.5756e-09 | 4.2064e-09 | 2.2166e-09 | 1.5192e-10
39992.93 | 3.7327e-08 | 4.4107e-08 | 9.2357e-10 | 4.5994e-08 | 3.4903e-08 | 1.5581e-09 | 4.1678e-09 | 2.2019e-09 | 1.5253e-10
40005.098 | 3.7678e-08 | 4.4206e-08 | 9.3364e-10 | 4.6325e-08 | 3.4697e-08 | 1.5736e-09 | 4.1863e-09 | 2.2044e-09 | 1.5126e-10
40017.262 | 3.6763e-08 | 4.3714e-08 | 9.2984e-10 | 4.5976e-08 | 3.4625e-08 | 1.5808e-09 | 4.1859e-09 | 2.2358e-09 | 1.5266e-10
40029.43 | 3.7833e-08 | 4.3963e-08 | 9.2507e-10 | 4.6367e-08 | 3.5035e-08 | 1.5868e-09 | 4.1907e-09 | 2.2001e-09 | 1.5081e-10
40041.598 | 3.7463e-08 | 4.4536e-08 | 9.4622e-10 | 4.6568e-08 | 3.5215e-08 | 1.6314e-09 | 4.2614e-09 | 2.2261e-09 | 1.5237e-10
40053.766 | 3.8296e-08 | 4.5421e-08 | 9.3804e-10 | 4.6916e-08 | 3.5241e-08 | 1.6113e-09 | 4.249e-09 | 2.2413e-09 | 1.5357e-10
40065.93 | 3.7445e-08 | 4.4839e-08 | 9.4312e-10 | 4.6682e-08 | 3.5549e-08 | 1.5943e-09 | 4.2455e-09 | 2.247e-09 | 1.5214e-10
40078.098 | 3.8069e-08 | 4.4924e-08 | 9.4005e-10 | 4.6741e-08 | 3.5586e-08 | 1.601e-09 | 4.1879e-09 | 2.2367e-09 | 1.51e-10
40090.266 | 3.7769e-08 | 4.5017e-08 | 9.3536e-10 | 4.5935e-08 | 3.5465e-08 | 1.5922e-09 | 4.2023e-09 | 2.2184e-09 | 1.5287e-10
40102.434 | 3.7629e-08 | 4.5057e-08 | 9.4423e-10 | 4.6228e-08 | 3.5321e-08 | 1.6048e-09 | 4.1957e-09 | 2.2481e-09 | 1.5226e-10
40114.598 | 3.7333e-08 | 4.4853e-08 | 9.4171e-10 | 4.6644e-08 | 3.5288e-08 | 1.5975e-09 | 4.2166e-09 | 2.2259e-09 | 1.5389e-10
40126.766 | 3.8083e-08 | 4.5272e-08 | 9.4525e-10 | 4.7008e-08 | 3.5541e-08 | 1.6106e-09 | 4.2797e-09 | 2.263e-09 | 1.5458e-10
40138.934 | 3.8075e-08 | 4.6056e-08 | 9.5126e-10 | 4.6915e-08 | 3.5738e-08 | 1.6091e-09 | 4.3035e-09 | 2.2515e-09 | 1.4745e-10
40151.102 | 4.1334e-08 | 4.5295e-08 | 9.4957e-10 | 4.6715e-08 | 3.5134e-08 | 1.629e-09 | 4.2936e-09 | 2.2369e-09 | 1.5302e-10
40163.266 | 3.9685e-08 | 4.4791e-08 | 9.4647e-10 | 4.5992e-08 | 3.5032e-08 | 1.5872e-09 | 4.189e-09 | 2.2213e-09 | 1.5081e-10
40175.434 | 3.8825e-08 | 4.3893e-08 | 9.1818e-10 | 4.5691e-08 | 3.4633e-08 | 1.5861e-09 | 4.1835e-09 | 2.1989e-09 | 1.5007e-10
40187.602 | 3.8006e-08 | 4.4381e-08 | 9.2128e-10 | 4.5234e-08 | 3.5111e-08 | 1.5791e-09 | 4.1476e-09 | 2.1929e-09 | 1.5193e-10
40199.77 | 3.7295e-08 | 4.3607e-08 | 9.1933e-10 | 4.5639e-08 | 3.4521e-08 | 1.5701e-09 | 4.0837e-09 | 2.1902e-09 | 1.4963e-10
40211.934 | 3.7052e-08 | 4.4147e-08 | 9.2574e-10 | 4.6202e-08 | 3.4679e-08 | 1.5698e-09 | 4.1737e-09 | 2.2077e-09 | 1.4854e-10
40224.102 | 3.7445e-08 | 4.3527e-08 | 9.1308e-10 | 4.5923e-08 | 3.4938e-08 | 1.5684e-09 | 4.1592e-09 | 2.179e-09 | 1.5084e-10
40236.27 | 3.7314e-08 | 4.3776e-08 | 9.1776e-10 | 4.5841e-08 | 3.4741e-08 | 1.5804e-09 | 4.1509e-09 | 2.1909e-09 | 1.5011e-10
40248.438 | 3.7024e-08 | 4.3682e-08 | 9.2647e-10 | 4.518e-08 | 3.4506e-08 | 1.5577e-09 | 4.115e-09 | 2.1908e-09 | 1.4957e-10
40260.602 | 3.6835e-08 | 4.3022e-08 | 9.1484e-10 | 4.5166e-08 | 3.4173e-08 | 1.5499e-09 | 4.1165e-09 | 2.1693e-09 | 1.497e-10
40272.77 | 3.7103e-08 | 4.3587e-08 | 9.161e-10 | 4.5296e-08 | 3.4569e-08 | 1.5578e-09 | 4.1299e-09 | 2.166e-09 | 1.5272e-10
40284.938 | 3.7034e-08 | 4.3536e-08 | 9.1777e-10 | 4.492e-08 | 3.428e-08 | 1.5478e-09 | 4.0936e-09 | 2.1708e-09 | 1.5002e-10
40297.105 | 3.7007e-08 | 4.342e-08 | 9.1575e-10 | 4.5318e-08 | 3.4446e-08 | 1.548e-09 | 4.1117e-09 | 2.185e-09 | 1.5064e-10
40309.27 | 3.6838e-08 | 4.3388e-08 | 9.1748e-10 | 4.5677e-08 | 3.4244e-08 | 1.5458e-09 | 4.127e-09 | 2.1657e-09 | 1.5035e-10
40321.438 | 3.6856e-08 | 4.378e-08 | 9.2171e-10 | 4.5286e-08 | 3.4419e-08 | 1.5527e-09 | 4.1557e-09 | 2.1561e-09 | 1.489e-10
40333.605 | 3.6558e-08 | 4.3543e-08 | 8.9275e-10 | 4.476e-08 | 3.3941e-08 | 1.5133e-09 | 4.063e-09 | 2.1319e-09 | 1.4829e-10
40345.773 | 3.6316e-08 | 4.3286e-08 | 9.1345e-10 | 4.4384e-08 | 3.332e-08 | 1.5196e-09 | 4.0583e-09 | 2.1437e-09 | 1.4883e-10
40357.938 | 3.6329e-08 | 4.3442e-08 | 9.0283e-10 | 4.4856e-08 | 3.4413e-08 | 1.5355e-09 | 4.0584e-09 | 2.1413e-09 | 1.4827e-10
40370.105 | 3.641e-08 | 4.3459e-08 | 9.1167e-10 | 4.5619e-08 | 3.3842e-08 | 1.5139e-09 | 4.1293e-09 | 2.1561e-09 | 1.4892e-10
40382.273 | 3.6403e-08 | 4.306e-08 | 9.1428e-10 | 4.48e-08 | 3.3812e-08 | 1.5329e-09 | 4.0863e-09 | 2.1357e-09 | 1.4818e-10
40394.441 | 3.6387e-08 | 4.3185e-08 | 9.1212e-10 | 4.4764e-08 | 3.372e-08 | 1.5221e-09 | 4.0553e-09 | 2.1142e-09 | 1.4607e-10
40406.605 | 3.7055e-08 | 4.3307e-08 | 8.9157e-10 | 4.4631e-08 | 3.3489e-08 | 1.5264e-09 | 4.0492e-09 | 2.1164e-09 | 1.4495e-10
40418.773 | 3.6581e-08 | 4.2433e-08 | 9.0462e-10 | 4.4303e-08 | 3.3657e-08 | 1.5088e-09 | 4.0499e-09 | 2.1604e-09 | 1.4682e-10
40430.941 | 3.6492e-08 | 4.2798e-08 | 9.062e-10 | 4.5048e-08 | 3.4164e-08 | 1.5171e-09 | 4.0809e-09 | 2.2068e-09 | 1.5058e-10
40443.109 | 3.7853e-08 | 4.4736e-08 | 9.32e-10 | 4.6529e-08 | 3.4896e-08 | 1.5641e-09 | 4.2606e-09 | 2.228e-09 | 1.5267e-10
40455.273 | 3.7674e-08 | 4.5312e-08 | 9.4683e-10 | 4.6916e-08 | 3.5062e-08 | 1.5728e-09 | 4.2537e-09 | 2.2401e-09 | 1.5412e-10
40467.441 | 3.7433e-08 | 4.5161e-08 | 9.4562e-10 | 4.7258e-08 | 3.5346e-08 | 1.5749e-09 | 4.2242e-09 | 2.2459e-09 | 1.5321e-10
40479.609 | 3.7792e-08 | 4.5178e-08 | 9.5564e-10 | 4.6685e-08 | 3.5354e-08 | 1.5864e-09 | 4.2359e-09 | 2.2442e-09 | 1.5335e-10
40491.777 | 3.8161e-08 | 4.5312e-08 | 9.6079e-10 | 4.6707e-08 | 3.5506e-08 | 1.5836e-09 | 4.2788e-09 | 2.226e-09 | 1.5498e-10
40503.941 | 3.8173e-08 | 4.5218e-08 | 9.5878e-10 | 4.7265e-08 | 3.5588e-08 | 1.5845e-09 | 4.2374e-09 | 2.2315e-09 | 1.5186e-10
40516.109 | 3.7867e-08 | 4.512e-08 | 9.6034e-10 | 4.7219e-08 | 3.5779e-08 | 1.61e-09 | 4.2718e-09 | 2.2628e-09 | 1.5473e-10
40528.277 | 3.8571e-08 | 4.5892e-08 | 9.5599e-10 | 4.6878e-08 | 3.5409e-08 | 1.6123e-09 | 4.2438e-09 | 2.246e-09 | 1.5347e-10
40540.445 | 3.7898e-08 | 4.5085e-08 | 9.5875e-10 | 4.6566e-08 | 3.5331e-08 | 1.599e-09 | 4.2439e-09 | 2.2762e-09 | 1.5656e-10
40552.609 | 3.8505e-08 | 4.5339e-08 | 9.6701e-10 | 4.794e-08 | 3.5403e-08 | 1.6055e-09 | 4.3494e-09 | 2.2718e-09 | 1.5519e-10
40564.777 | 3.83e-08 | 4.5562e-08 | 9.6672e-10 | 4.7885e-08 | 3.5392e-08 | 1.6059e-09 | 4.337e-09 | 2.2893e-09 | 1.5684e-10
40576.945 | 3.8318e-08 | 4.528e-08 | 9.7708e-10 | 4.7264e-08 | 3.5826e-08 | 1.6188e-09 | 4.3473e-09 | 2.2873e-09 | 1.5615e-10
40589.113 | 3.8214e-08 | 4.6269e-08 | 9.7522e-10 | 4.8336e-08 | 3.5985e-08 | 1.6216e-09 | 4.3525e-09 | 2.2907e-09 | 1.5524e-10
40601.277 | 3.8197e-08 | 4.553e-08 | 9.714e-10 | 4.722e-08 | 3.5096e-08 | 1.597e-09 | 4.2856e-09 | 2.2665e-09 | 1.5583e-10
40613.445 | 3.8793e-08 | 4.58e-08 | 9.7402e-10 | 4.739e-08 | 3.5663e-08 | 1.5992e-09 | 4.3359e-09 | 2.2629e-09 | 1.5315e-10
40625.613 | 3.8164e-08 | 4.5449e-08 | 9.6042e-10 | 4.7277e-08 | 3.5875e-08 | 1.6111e-09 | 4.2911e-09 | 2.278e-09 | 1.5567e-10
40637.781 | 3.8072e-08 | 4.5707e-08 | 9.5053e-10 | 4.7281e-08 | 3.5143e-08 | 1.6042e-09 | 4.3722e-09 | 2.2802e-09 | 1.5532e-10
40649.945 | 3.7449e-08 | 4.6243e-08 | 9.5877e-10 | 4.7584e-08 | 3.6027e-08 | 1.5854e-09 | 4.3459e-09 | 2.2921e-09 | 1.5561e-10
40662.113 | 3.8834e-08 | 4.5072e-08 | 9.5948e-10 | 4.749e-08 | 3.5416e-08 | 1.6062e-09 | 4.3197e-09 | 2.2731e-09 | 1.5713e-10
40674.281 | 3.7986e-08 | 4.565e-08 | 9.5546e-10 | 4.7649e-08 | 3.5443e-08 | 1.5932e-09 | 4.2805e-09 | 2.283e-09 | 1.5683e-10
40686.449 | 3.8006e-08 | 4.5469e-08 | 9.604e-10 | 4.7738e-08 | 3.5606e-08 | 1.5886e-09 | 4.3476e-09 | 2.2695e-09 | 1.5622e-10
40698.613 | 3.7825e-08 | 4.5886e-08 | 9.5785e-10 | 4.7181e-08 | 3.5743e-08 | 1.5955e-09 | 4.3346e-09 | 2.3105e-09 | 1.5797e-10
40710.781 | 3.8357e-08 | 4.6045e-08 | 9.6898e-10 | 4.7655e-08 | 3.5993e-08 | 1.6276e-09 | 4.3762e-09 | 2.2886e-09 | 1.5899e-10
40722.949 | 3.9572e-08 | 4.6636e-08 | 9.6424e-10 | 4.7062e-08 | 3.5925e-08 | 1.6018e-09 | 4.2892e-09 | 2.2709e-09 | 1.5753e-10
40735.117 | 3.8468e-08 | 4.5339e-08 | 9.4276e-10 | 4.6785e-08 | 3.5045e-08 | 1.5833e-09 | 4.3038e-09 | 2.2462e-09 | 1.5419e-10
40747.281 | 3.7066e-08 | 4.5245e-08 | 9.384e-10 | 4.6334e-08 | 3.5293e-08 | 1.5734e-09 | 4.2646e-09 | 2.2316e-09 | 1.5338e-10
40759.449 | 3.7251e-08 | 4.4989e-08 | 9.1941e-10 | 4.6216e-08 | 3.4841e-08 | 1.562e-09 | 4.1209e-09 | 2.2341e-09 | 1.5315e-10
40771.617 | 3.8593e-08 | 4.418e-08 | 9.1551e-10 | 4.512e-08 | 3.4268e-08 | 1.5409e-09 | 4.0961e-09 | 2.1616e-09 | 1.4991e-10
40783.785 | 3.6526e-08 | 4.3363e-08 | 9.0162e-10 | 4.5087e-08 | 3.3869e-08 | 1.5198e-09 | 4.0674e-09 | 2.1571e-09 | 1.4628e-10
40795.949 | 3.5676e-08 | 4.3219e-08 | 9.1666e-10 | 4.4827e-08 | 3.4196e-08 | 1.5397e-09 | 4.0618e-09 | 2.1497e-09 | 1.464e-10
40808.117 | 3.5749e-08 | 4.2762e-08 | 8.8983e-10 | 4.4076e-08 | 3.3647e-08 | 1.5128e-09 | 4.011e-09 | 2.1418e-09 | 1.4667e-10
40820.285 | 3.5944e-08 | 4.2479e-08 | 9.0783e-10 | 4.4545e-08 | 3.2999e-08 | 1.5116e-09 | 4.0159e-09 | 2.1187e-09 | 1.4744e-10
40832.453 | 3.5079e-08 | 4.2904e-08 | 9.0888e-10 | 4.3502e-08 | 3.3078e-08 | 1.4927e-09 | 4.0011e-09 | 2.0935e-09 | 1.4474e-10
40844.617 | 3.5504e-08 | 4.228e-08 | 8.8462e-10 | 4.3868e-08 | 3.2945e-08 | 1.4946e-09 | 3.9619e-09 | 2.0731e-09 | 1.4295e-10
40856.785 | 3.5346e-08 | 4.2037e-08 | 8.8458e-10 | 4.3497e-08 | 3.3218e-08 | 1.4916e-09 | 3.9397e-09 | 2.0842e-09 | 1.4402e-10
40868.953 | 3.4961e-08 | 4.2233e-08 | 8.8239e-10 | 4.4377e-08 | 3.3542e-08 | 1.5044e-09 | 3.9632e-09 | 2.1177e-09 | 1.4654e-10
40881.121 | 3.5654e-08 | 4.2867e-08 | 8.8205e-10 | 4.4352e-08 | 3.3398e-08 | 1.4983e-09 | 3.9579e-09 | 2.1072e-09 | 1.4469e-10
40893.285 | 3.6185e-08 | 4.2548e-08 | 9.0132e-10 | 4.3815e-08 | 3.28e-08 | 1.4937e-09 | 3.943e-09 | 2.0815e-09 | 1.4084e-10
40905.453 | 3.5654e-08 | 4.2221e-08 | 8.814e-10 | 4.3298e-08 | 3.2902e-08 | 1.473e-09 | 3.9283e-09 | 2.0743e-09 | 1.4117e-10
40917.621 | 3.5603e-08 | 4.2082e-08 | 8.7859e-10 | 4.3329e-08 | 3.3278e-08 | 1.4802e-09 | 3.9205e-09 | 2.0918e-09 | 1.4311e-10
40929.789 | 3.5186e-08 | 4.235e-08 | 8.699e-10 | 4.3486e-08 | 3.2878e-08 | 1.4942e-09 | 3.9412e-09 | 2.0562e-09 | 1.4206e-10
40941.953 | 3.5313e-08 | 4.2198e-08 | 8.852e-10 | 4.3673e-08 | 3.3003e-08 | 1.4756e-09 | 3.9788e-09 | 2.0832e-09 | 1.4228e-10
40954.121 | 3.5375e-08 | 4.2274e-08 | 8.7931e-10 | 4.3992e-08 | 3.3213e-08 | 1.4816e-09 | 3.9664e-09 | 2.0889e-09 | 1.4415e-10
40966.289 | 3.5554e-08 | 4.31e-08 | 8.9963e-10 | 4.4149e-08 | 3.3059e-08 | 1.5067e-09 | 4.0143e-09 | 2.1034e-09 | 1.4355e-10
40978.457 | 3.5551e-08 | 4.294e-08 | 8.8058e-10 | 4.3751e-08 | 3.3073e-08 | 1.5e-09 | 3.9973e-09 | 2.1245e-09 | 1.4606e-10
40990.621 | 3.6e-08 | 4.275e-08 | 8.9287e-10 | 4.4647e-08 | 3.3414e-08 | 1.5045e-09 | 4.0356e-09 | 2.116e-09 | 1.4372e-10
41002.789 | 3.6169e-08 | 4.3042e-08 | 9.0482e-10 | 4.44e-08 | 3.3476e-08 | 1.4921e-09 | 4.0881e-09 | 2.1309e-09 | 1.459e-10
41014.957 | 3.6292e-08 | 4.323e-08 | 9.0471e-10 | 4.4722e-08 | 3.3939e-08 | 1.5282e-09 | 4.1123e-09 | 2.1606e-09 | 1.4553e-10
41027.125 | 3.6873e-08 | 4.361e-08 | 9.0931e-10 | 4.477e-08 | 3.3954e-08 | 1.5231e-09 | 4.1035e-09 | 2.1569e-09 | 1.4534e-10
41039.289 | 3.669e-08 | 4.3461e-08 | 8.9557e-10 | 4.4839e-08 | 3.4374e-08 | 1.5285e-09 | 4.0962e-09 | 2.1601e-09 | 1.4682e-10
41051.457 | 3.6671e-08 | 4.3512e-08 | 9.2021e-10 | 4.4783e-08 | 3.4414e-08 | 1.5353e-09 | 4.1054e-09 | 2.1728e-09 | 1.4861e-10
41063.625 | 3.6479e-08 | 4.2905e-08 | 9.2426e-10 | 4.5087e-08 | 3.4311e-08 | 1.5369e-09 | 4.0992e-09 | 2.1855e-09 | 1.4701e-10
41075.793 | 3.8536e-08 | 4.3457e-08 | 9.1889e-10 | 4.5822e-08 | 3.4669e-08 | 1.5363e-09 | 4.1771e-09 | 2.1959e-09 | 1.4976e-10
41087.961 | 3.7099e-08 | 4.413e-08 | 9.2956e-10 | 4.6114e-08 | 3.4727e-08 | 1.5532e-09 | 4.1359e-09 | 2.194e-09 | 1.5138e-10
41100.125 | 3.7009e-08 | 4.3917e-08 | 9.274e-10 | 4.6089e-08 | 3.4163e-08 | 1.5523e-09 | 4.1892e-09 | 2.2046e-09 | 1.535e-10
41112.293 | 3.7252e-08 | 4.4674e-08 | 9.3253e-10 | 4.696e-08 | 3.4811e-08 | 1.5605e-09 | 4.2288e-09 | 2.2369e-09 | 1.5533e-10
41124.461 | 3.7988e-08 | 4.4824e-08 | 9.4499e-10 | 4.6363e-08 | 3.5123e-08 | 1.5584e-09 | 4.2069e-09 | 2.2541e-09 | 1.55e-10
41136.629 | 3.7345e-08 | 4.5589e-08 | 9.5364e-10 | 4.678e-08 | 3.5294e-08 | 1.5985e-09 | 4.3541e-09 | 2.2522e-09 | 1.5468e-10
41148.793 | 3.7603e-08 | 4.4942e-08 | 9.4838e-10 | 4.7589e-08 | 3.512e-08 | 1.5761e-09 | 4.2574e-09 | 2.2443e-09 | 1.5485e-10
41160.961 | 3.7446e-08 | 4.4656e-08 | 9.3851e-10 | 4.7004e-08 | 3.5065e-08 | 1.5669e-09 | 4.2548e-09 | 2.2333e-09 | 1.5323e-10
41173.129 | 3.7297e-08 | 4.4571e-08 | 9.2974e-10 | 4.7057e-08 | 3.5154e-08 | 1.564e-09 | 4.2557e-09 | 2.2243e-09 | 1.5584e-10
41185.297 | 3.7517e-08 | 4.4721e-08 | 9.5176e-10 | 4.6742e-08 | 3.5281e-08 | 1.5959e-09 | 4.2505e-09 | 2.2574e-09 | 1.5503e-10
41197.461 | 3.7668e-08 | 4.5047e-08 | 9.4819e-10 | 4.5886e-08 | 3.4721e-08 | 1.5688e-09 | 4.2433e-09 | 2.2574e-09 | 1.5712e-10
41209.629 | 3.838e-08 | 4.4369e-08 | 9.234e-10 | 4.6296e-08 | 3.4591e-08 | 1.5699e-09 | 4.2779e-09 | 2.2296e-09 | 1.574e-10
41221.797 | 3.9055e-08 | 4.3994e-08 | 9.3834e-10 | 4.6678e-08 | 3.4561e-08 | 1.5472e-09 | 4.2823e-09 | 2.2035e-09 | 1.5361e-10
41233.965 | 3.8145e-08 | 4.4286e-08 | 9.3247e-10 | 4.658e-08 | 3.4854e-08 | 1.5657e-09 | 4.2194e-09 | 2.2246e-09 | 1.5444e-10
41246.129 | 3.6943e-08 | 4.3998e-08 | 9.336e-10 | 4.5814e-08 | 3.4504e-08 | 1.5526e-09 | 4.2247e-09 | 2.2191e-09 | 1.5169e-10
41258.297 | 3.662e-08 | 4.3821e-08 | 9.335e-10 | 4.5963e-08 | 3.4852e-08 | 1.5571e-09 | 4.2069e-09 | 2.1981e-09 | 1.5108e-10
41270.465 | 3.6558e-08 | 4.36e-08 | 9.3959e-10 | 4.6892e-08 | 3.477e-08 | 1.5254e-09 | 4.2158e-09 | 2.1913e-09 | 1.5212e-10
41282.633 | 3.6586e-08 | 4.3635e-08 | 9.3924e-10 | 4.6442e-08 | 3.4738e-08 | 1.5598e-09 | 4.2416e-09 | 2.2546e-09 | 1.5219e-10
41294.797 | 3.6851e-08 | 4.3807e-08 | 9.4796e-10 | 4.667e-08 | 3.474e-08 | 1.5495e-09 | 4.2109e-09 | 2.2393e-09 | 1.5245e-10
41306.965 | 3.6764e-08 | 4.3628e-08 | 9.4398e-10 | 4.6445e-08 | 3.5101e-08 | 1.5574e-09 | 4.236e-09 | 2.2431e-09 | 1.5305e-10
41319.133 | 3.6142e-08 | 4.355e-08 | 9.5209e-10 | 4.6205e-08 | 3.4478e-08 | 1.5607e-09 | 4.2889e-09 | 2.2464e-09 | 1.5316e-10
41331.301 | 3.6152e-08 | 4.3752e-08 | 9.4263e-10 | 4.6929e-08 | 3.485e-08 | 1.5807e-09 | 4.31e-09 | 2.245e-09 | 1.5465e-10
41343.465 | 3.6389e-08 | 4.3745e-08 | 9.4292e-10 | 4.7048e-08 | 3.4906e-08 | 1.5719e-09 | 4.2235e-09 | 2.2401e-09 | 1.535e-10
41355.633 | 3.6864e-08 | 4.3904e-08 | 9.3742e-10 | 4.674e-08 | 3.5211e-08 | 1.5648e-09 | 4.3224e-09 | 2.2731e-09 | 1.5496e-10
41367.801 | 3.6745e-08 | 4.4215e-08 | 9.5768e-10 | 4.6542e-08 | 3.527e-08 | 1.5831e-09 | 4.3149e-09 | 2.2905e-09 | 1.5482e-10
41379.969 | 3.6945e-08 | 4.4138e-08 | 9.5854e-10 | 4.6805e-08 | 3.4982e-08 | 1.5909e-09 | 4.3344e-09 | 2.2574e-09 | 1.5579e-10
41392.133 | 3.7163e-08 | 4.436e-08 | 9.5053e-10 | 4.7082e-08 | 3.5188e-08 | 1.5792e-09 | 4.2544e-09 | 2.2593e-09 | 1.5466e-10
41404.301 | 3.7106e-08 | 4.4726e-08 | 9.5647e-10 | 4.7207e-08 | 3.4918e-08 | 1.6007e-09 | 4.3405e-09 | 2.2813e-09 | 1.5572e-10
41416.469 | 3.761e-08 | 4.492e-08 | 9.5777e-10 | 4.8276e-08 | 3.5074e-08 | 1.5764e-09 | 4.3361e-09 | 2.2803e-09 | 1.5563e-10
41428.637 | 3.721e-08 | 4.4752e-08 | 9.7391e-10 | 4.8075e-08 | 3.5699e-08 | 1.5903e-09 | 4.3659e-09 | 2.311e-09 | 1.5835e-10
41440.801 | 3.7702e-08 | 4.4806e-08 | 9.6878e-10 | 4.8013e-08 | 3.5387e-08 | 1.6089e-09 | 4.354e-09 | 2.2811e-09 | 1.582e-10
41452.969 | 3.7778e-08 | 4.4522e-08 | 9.7256e-10 | 4.783e-08 | 3.5966e-08 | 1.5997e-09 | 4.3543e-09 | 2.3152e-09 | 1.5663e-10
41465.137 | 3.7798e-08 | 4.4895e-08 | 9.6743e-10 | 4.7181e-08 | 3.5978e-08 | 1.6495e-09 | 4.3568e-09 | 2.3009e-09 | 1.5656e-10
41477.305 | 3.8016e-08 | 4.5207e-08 | 9.6277e-10 | 4.797e-08 | 3.5936e-08 | 1.6633e-09 | 4.3001e-09 | 2.3046e-09 | 1.537e-10
41489.469 | 3.7968e-08 | 4.4507e-08 | 9.5962e-10 | 4.7338e-08 | 3.526e-08 | 1.6639e-09 | 4.3329e-09 | 2.2832e-09 | 1.5536e-10
41501.637 | 3.7397e-08 | 4.4835e-08 | 9.7135e-10 | 4.7543e-08 | 3.5566e-08 | 1.6467e-09 | 4.3234e-09 | 2.268e-09 | 1.55e-10
41513.805 | 3.7783e-08 | 4.5195e-08 | 9.7568e-10 | 4.7002e-08 | 3.5478e-08 | 1.6379e-09 | 4.2803e-09 | 2.2826e-09 | 1.5363e-10
41525.973 | 3.7019e-08 | 4.4549e-08 | 9.6339e-10 | 4.7403e-08 | 3.5338e-08 | 1.6537e-09 | 4.3061e-09 | 2.2497e-09 | 1.5411e-10
41538.137 | 3.7035e-08 | 4.4673e-08 | 9.4922e-10 | 4.7411e-08 | 3.515e-08 | 1.642e-09 | 4.254e-09 | 2.2496e-09 | 1.5271e-10
41550.305 | 3.6576e-08 | 4.4729e-08 | 9.5033e-10 | 4.6795e-08 | 3.5148e-08 | 1.6206e-09 | 4.2881e-09 | 2.2515e-09 | 1.5278e-10
41562.473 | 3.7053e-08 | 4.4802e-08 | 9.5675e-10 | 4.679e-08 | 3.5135e-08 | 1.6207e-09 | 4.2997e-09 | 2.2538e-09 | 1.5311e-10
41574.641 | 3.7636e-08 | 4.5507e-08 | 9.5763e-10 | 4.7554e-08 | 3.5125e-08 | 1.6355e-09 | 4.2941e-09 | 2.2911e-09 | 1.5244e-10
41586.805 | 3.709e-08 | 4.4788e-08 | 9.5378e-10 | 4.6708e-08 | 3.5165e-08 | 1.6404e-09 | 4.3066e-09 | 2.2385e-09 | 1.468e-10
41598.973 | 3.9357e-08 | 4.5051e-08 | 9.6461e-10 | 4.6867e-08 | 3.5343e-08 | 1.618e-09 | 4.3289e-09 | 2.2448e-09 | 1.5012e-10
41611.141 | 3.8915e-08 | 4.4534e-08 | 9.6302e-10 | 4.707e-08 | 3.4937e-08 | 1.6079e-09 | 4.2895e-09 | 2.2352e-09 | 1.5107e-10
41623.309 | 3.8099e-08 | 4.4397e-08 | 9.5749e-10 | 4.6469e-08 | 3.4942e-08 | 1.584e-09 | 4.2533e-09 | 2.2086e-09 | 1.5174e-10
41635.473 | 3.7725e-08 | 4.4661e-08 | 9.5367e-10 | 4.6407e-08 | 3.4805e-08 | 1.6129e-09 | 4.2699e-09 | 2.2216e-09 | 1.5188e-10
41647.641 | 3.7232e-08 | 4.4197e-08 | 9.6136e-10 | 4.6178e-08 | 3.4948e-08 | 1.6112e-09 | 4.2029e-09 | 2.219e-09 | 1.5086e-10
41659.809 | 3.7e-08 | 4.4339e-08 | 9.6313e-10 | 4.6407e-08 | 3.4497e-08 | 1.6214e-09 | 4.193e-09 | 2.2246e-09 | 1.4926e-10
41671.977 | 3.698e-08 | 4.402e-08 | 9.5194e-10 | 4.6099e-08 | 3.4802e-08 | 1.5921e-09 | 4.2033e-09 | 2.1897e-09 | 1.5147e-10
41684.141 | 3.7155e-08 | 4.3576e-08 | 9.4586e-10 | 4.5767e-08 | 3.4492e-08 | 1.5994e-09 | 4.1979e-09 | 2.2228e-09 | 1.5042e-10
41696.309 | 3.7038e-08 | 4.4441e-08 | 9.518e-10 | 4.6407e-08 | 3.4509e-08 | 1.6063e-09 | 4.1859e-09 | 2.2334e-09 | 1.5087e-10
41708.477 | 3.6587e-08 | 4.3746e-08 | 9.5268e-10 | 4.666e-08 | 3.4551e-08 | 1.6008e-09 | 4.2218e-09 | 2.2055e-09 | 1.4947e-10
41720.645 | 3.6763e-08 | 4.385e-08 | 9.5853e-10 | 4.6138e-08 | 3.4692e-08 | 1.6069e-09 | 4.1968e-09 | 2.1788e-09 | 1.5021e-10
41732.809 | 3.712e-08 | 4.3558e-08 | 9.5463e-10 | 4.6289e-08 | 3.4625e-08 | 1.5796e-09 | 4.1873e-09 | 2.1948e-09 | 1.4876e-10
41744.977 | 3.6647e-08 | 4.3733e-08 | 9.3337e-10 | 4.5839e-08 | 3.4232e-08 | 1.5761e-09 | 4.2258e-09 | 2.2001e-09 | 1.499e-10
41757.145 | 3.6278e-08 | 4.3991e-08 | 9.3102e-10 | 4.5472e-08 | 3.4704e-08 | 1.5809e-09 | 4.1865e-09 | 2.1896e-09 | 1.5013e-10
41769.313 | 3.63e-08 | 4.4328e-08 | 9.2763e-10 | 4.5811e-08 | 3.4542e-08 | 1.5927e-09 | 4.1667e-09 | 2.2174e-09 | 1.5007e-10
41781.477 | 3.7355e-08 | 4.4788e-08 | 9.3857e-10 | 4.5976e-08 | 3.4427e-08 | 1.5943e-09 | 4.1859e-09 | 2.2164e-09 | 1.4912e-10
41793.645 | 3.6623e-08 | 4.4004e-08 | 9.3754e-10 | 4.614e-08 | 3.4388e-08 | 1.5852e-09 | 4.2263e-09 | 2.2037e-09 | 1.5095e-10
41805.813 | 3.7464e-08 | 4.5043e-08 | 8.9572e-10 | 4.4712e-08 | 3.4673e-08 | 1.5722e-09 | 4.1404e-09 | 2.1988e-09 | 1.506e-10
41817.98 | 3.7401e-08 | 4.5047e-08 | 9.3012e-10 | 4.64e-08 | 3.4608e-08 | 1.5738e-09 | 4.1586e-09 | 2.1955e-09 | 1.4947e-10
41830.145 | 3.6759e-08 | 4.4165e-08 | 9.411e-10 | 4.6071e-08 | 3.4554e-08 | 1.575e-09 | 4.1668e-09 | 2.1857e-09 | 1.4843e-10
41842.313 | 3.6793e-08 | 4.4447e-08 | 9.201e-10 | 4.6516e-08 | 3.4409e-08 | 1.5808e-09 | 4.1427e-09 | 2.1901e-09 | 1.4958e-10
41854.48 | 3.6764e-08 | 4.3718e-08 | 9.3251e-10 | 4.587e-08 | 3.4196e-08 | 1.5884e-09 | 4.1966e-09 | 2.199e-09 | 1.4973e-10
41866.648 | 3.6429e-08 | 4.4031e-08 | 9.3583e-10 | 4.6125e-08 | 3.4533e-08 | 1.6053e-09 | 4.1847e-09 | 2.2202e-09 | 1.5014e-10
41878.813 | 3.7044e-08 | 4.3927e-08 | 9.2713e-10 | 4.5602e-08 | 3.415e-08 | 1.5693e-09 | 4.2109e-09 | 2.1901e-09 | 1.4987e-10
41890.98 | 3.6377e-08 | 4.3776e-08 | 9.2196e-10 | 4.6259e-08 | 3.425e-08 | 1.5822e-09 | 4.1955e-09 | 2.2045e-09 | 1.5171e-10
41903.148 | 3.681e-08 | 4.3298e-08 | 9.3198e-10 | 4.6303e-08 | 3.4316e-08 | 1.5762e-09 | 4.2132e-09 | 2.2054e-09 | 1.5e-10
41915.316 | 3.6548e-08 | 4.3551e-08 | 9.2901e-10 | 4.5938e-08 | 3.4541e-08 | 1.574e-09 | 4.1835e-09 | 2.193e-09 | 1.4959e-10
41927.48 | 3.6565e-08 | 4.3898e-08 | 9.3028e-10 | 4.6416e-08 | 3.4645e-08 | 1.5706e-09 | 4.1839e-09 | 2.2216e-09 | 1.497e-10
41939.648 | 3.6707e-08 | 4.4062e-08 | 9.3306e-10 | 4.566e-08 | 3.4495e-08 | 1.5853e-09 | 4.211e-09 | 2.2411e-09 | 1.5146e-10
41951.816 | 3.7142e-08 | 4.446e-08 | 9.3181e-10 | 4.6251e-08 | 3.47e-08 | 1.5759e-09 | 4.2083e-09 | 2.2604e-09 | 1.5215e-10
41963.984 | 3.6904e-08 | 4.4066e-08 | 9.4003e-10 | 4.6477e-08 | 3.4834e-08 | 1.6072e-09 | 4.2392e-09 | 2.2234e-09 | 1.5196e-10
41976.148 | 3.7085e-08 | 4.4859e-08 | 9.5062e-10 | 4.6186e-08 | 3.504e-08 | 1.6976e-09 | 4.2316e-09 | 2.2175e-09 | 1.5242e-10
41988.316 | 3.7347e-08 | 4.5286e-08 | 9.435e-10 | 4.6353e-08 | 3.4479e-08 | 1.7e-09 | 4.2342e-09 | 2.2096e-09 | 1.5147e-10
42000.484 | 3.7608e-08 | 4.4995e-08 | 9.5845e-10 | 4.6284e-08 | 3.4762e-08 | 1.7008e-09 | 4.2006e-09 | 2.2229e-09 | 1.5214e-10
42012.652 | 3.7609e-08 | 4.502e-08 | 9.5546e-10 | 4.6902e-08 | 3.5173e-08 | 1.7221e-09 | 4.2719e-09 | 2.2485e-09 | 1.5615e-10
42024.816 | 3.7726e-08 | 4.5586e-08 | 9.5311e-10 | 4.7037e-08 | 3.5533e-08 | 1.7287e-09 | 4.2269e-09 | 2.2666e-09 | 1.5348e-10
42036.984 | 3.7885e-08 | 4.5442e-08 | 9.5071e-10 | 4.6798e-08 | 3.5574e-08 | 1.7233e-09 | 4.3217e-09 | 2.2409e-09 | 1.5301e-10
42049.152 | 3.7742e-08 | 4.5332e-08 | 9.6269e-10 | 4.6965e-08 | 3.5187e-08 | 1.7088e-09 | 4.2133e-09 | 2.2679e-09 | 1.5329e-10
42061.32 | 3.8049e-08 | 4.5513e-08 | 9.6613e-10 | 4.7068e-08 | 3.4925e-08 | 1.7147e-09 | 4.2471e-09 | 2.2359e-09 | 1.534e-10
42073.484 | 3.7694e-08 | 4.5933e-08 | 9.6198e-10 | 4.6597e-08 | 3.5093e-08 | 1.7218e-09 | 4.2772e-09 | 2.2424e-09 | 1.5402e-10
42085.652 | 3.7787e-08 | 4.5247e-08 | 9.5847e-10 | 4.6945e-08 | 3.4918e-08 | 1.6848e-09 | 4.2639e-09 | 2.2666e-09 | 1.5327e-10
42097.82 | 3.7285e-08 | 4.5648e-08 | 9.5873e-10 | 4.726e-08 | 3.546e-08 | 1.7138e-09 | 4.3064e-09 | 2.2289e-09 | 1.523e-10
42109.988 | 3.7753e-08 | 4.6323e-08 | 9.6815e-10 | 4.6833e-08 | 3.4882e-08 | 1.6917e-09 | 4.3066e-09 | 2.2552e-09 | 1.5297e-10
42122.152 | 3.7647e-08 | 4.6155e-08 | 9.6076e-10 | 4.7511e-08 | 3.5885e-08 | 1.7012e-09 | 4.2786e-09 | 2.2776e-09 | 1.549e-10
42134.32 | 3.8127e-08 | 4.611e-08 | 9.594e-10 | 4.7778e-08 | 3.6139e-08 | 1.7116e-09 | 4.3701e-09 | 2.2798e-09 | 1.5511e-10
42146.488 | 3.9227e-08 | 4.7173e-08 | 9.7141e-10 | 4.7814e-08 | 3.553e-08 | 1.7359e-09 | 4.3715e-09 | 2.2943e-09 | 1.5607e-10
42158.656 | 3.9762e-08 | 4.6518e-08 | 9.9474e-10 | 4.8489e-08 | 3.5837e-08 | 1.7525e-09 | 4.4069e-09 | 2.3327e-09 | 1.5778e-10
42170.82 | 3.9528e-08 | 4.6122e-08 | 9.8988e-10 | 4.7529e-08 | 3.5858e-08 | 1.6889e-09 | 4.2691e-09 | 2.2015e-09 | 1.5199e-10
42182.988 | 3.9541e-08 | 4.435e-08 | 9.0353e-10 | 4.5356e-08 | 3.4492e-08 | 1.641e-09 | 4.0967e-09 | 2.1545e-09 | 1.4597e-10
42195.156 | 3.7539e-08 | 4.4124e-08 | 9.0398e-10 | 4.5087e-08 | 3.4355e-08 | 1.6306e-09 | 4.0605e-09 | 2.1636e-09 | 1.4697e-10
42207.324 | 3.7022e-08 | 4.2699e-08 | 9.0472e-10 | 4.4925e-08 | 3.3625e-08 | 1.618e-09 | 4.116e-09 | 2.1767e-09 | 1.4688e-10
42219.488 | 3.7813e-08 | 4.3261e-08 | 9.1334e-10 | 4.5583e-08 | 3.3365e-08 | 1.6305e-09 | 4.1025e-09 | 2.1576e-09 | 1.4577e-10
42231.656 | 3.7374e-08 | 4.2699e-08 | 9.2014e-10 | 4.5109e-08 | 3.3771e-08 | 1.6195e-09 | 4.1092e-09 | 2.166e-09 | 1.4632e-10
42243.824 | 3.6499e-08 | 4.2713e-08 | 9.151e-10 | 4.4774e-08 | 3.3693e-08 | 1.6335e-09 | 4.0661e-09 | 2.1456e-09 | 1.4589e-10
42255.992 | 3.643e-08 | 4.2254e-08 | 9.1407e-10 | 4.438e-08 | 3.3743e-08 | 1.6069e-09 | 4.0675e-09 | 2.1339e-09 | 1.4406e-10
42268.156 | 3.5878e-08 | 4.2375e-08 | 9.0998e-10 | 4.4652e-08 | 3.3585e-08 | 1.6117e-09 | 4.0359e-09 | 2.1477e-09 | 1.4519e-10
42280.324 | 3.5944e-08 | 4.2037e-08 | 9.1381e-10 | 4.4888e-08 | 3.3377e-08 | 1.6183e-09 | 4.1075e-09 | 2.1361e-09 | 1.4545e-10
42292.492 | 3.5412e-08 | 4.2264e-08 | 9.1092e-10 | 4.4422e-08 | 3.3168e-08 | 1.5941e-09 | 4.0744e-09 | 2.156e-09 | 1.4365e-10
42304.66 | 3.5933e-08 | 4.1693e-08 | 9.1429e-10 | 4.403e-08 | 3.3406e-08 | 1.5933e-09 | 4.0535e-09 | 2.1521e-09 | 1.4442e-10
42316.824 | 3.5504e-08 | 4.148e-08 | 9.1654e-10 | 4.4358e-08 | 3.3377e-08 | 1.5906e-09 | 4.0196e-09 | 2.137e-09 | 1.4491e-10
42328.992 | 3.5773e-08 | 4.1218e-08 | 8.9847e-10 | 4.3847e-08 | 3.3125e-08 | 1.5844e-09 | 4.0253e-09 | 2.1264e-09 | 1.4407e-10
42341.16 | 3.5201e-08 | 4.1402e-08 | 9.04e-10 | 4.3564e-08 | 3.3066e-08 | 1.5957e-09 | 4.0343e-09 | 2.1348e-09 | 1.4275e-10
42353.328 | 3.5025e-08 | 4.0911e-08 | 9.0842e-10 | 4.3907e-08 | 3.2834e-08 | 1.5911e-09 | 4.0397e-09 | 2.0922e-09 | 1.4252e-10
42365.492 | 3.5482e-08 | 4.0924e-08 | 9.0141e-10 | 4.3649e-08 | 3.2782e-08 | 1.5916e-09 | 4.0451e-09 | 2.1064e-09 | 1.4293e-10
42377.66 | 3.4944e-08 | 4.1634e-08 | 8.9667e-10 | 4.3688e-08 | 3.269e-08 | 1.5994e-09 | 4.0254e-09 | 2.1278e-09 | 1.4155e-10
42389.828 | 3.5155e-08 | 4.14e-08 | 8.9864e-10 | 4.3958e-08 | 3.2965e-08 | 1.5872e-09 | 4.022e-09 | 2.0921e-09 | 1.4089e-10
42401.996 | 3.5437e-08 | 4.0902e-08 | 8.8658e-10 | 4.3471e-08 | 3.2748e-08 | 1.5854e-09 | 3.9606e-09 | 2.1012e-09 | 1.4212e-10
42414.16 | 3.5567e-08 | 4.066e-08 | 8.9482e-10 | 4.3407e-08 | 3.2553e-08 | 1.5837e-09 | 3.9758e-09 | 2.1217e-09 | 1.4184e-10
42426.328 | 3.5134e-08 | 4.1492e-08 | 8.8647e-10 | 4.4096e-08 | 3.2376e-08 | 1.5743e-09 | 4.01e-09 | 2.1107e-09 | 1.3989e-10
42438.496 | 3.5131e-08 | 4.1112e-08 | 8.7832e-10 | 4.3789e-08 | 3.279e-08 | 1.5839e-09 | 3.988e-09 | 2.0888e-09 | 1.4034e-10
42450.664 | 3.5329e-08 | 4.0914e-08 | 8.7843e-10 | 4.3713e-08 | 3.2489e-08 | 1.56e-09 | 4.0082e-09 | 2.0907e-09 | 1.3949e-10
42462.828 | 3.5382e-08 | 4.1075e-08 | 8.8364e-10 | 4.3712e-08 | 3.275e-08 | 1.553e-09 | 4.0118e-09 | 2.0867e-09 | 1.4014e-10
42474.996 | 3.5656e-08 | 4.1478e-08 | 8.9735e-10 | 4.3842e-08 | 3.2883e-08 | 1.5696e-09 | 3.9953e-09 | 2.0856e-09 | 1.4218e-10
42487.164 | 3.5599e-08 | 4.1646e-08 | 8.9724e-10 | 4.3731e-08 | 3.298e-08 | 1.566e-09 | 4.0469e-09 | 2.1158e-09 | 1.4216e-10
42499.332 | 3.5246e-08 | 4.2093e-08 | 8.9556e-10 | 4.3951e-08 | 3.3201e-08 | 1.5857e-09 | 4.0413e-09 | 2.1145e-09 | 1.4169e-10
42511.496 | 3.5739e-08 | 4.136e-08 | 8.8155e-10 | 4.4062e-08 | 3.3025e-08 | 1.5762e-09 | 4.0632e-09 | 2.1122e-09 | 1.4204e-10
42523.664 | 3.5441e-08 | 4.1619e-08 | 8.8446e-10 | 4.4159e-08 | 3.3302e-08 | 1.579e-09 | 4.0682e-09 | 2.1222e-09 | 1.4338e-10
42535.832 | 3.5684e-08 | 4.1345e-08 | 8.9607e-10 | 4.412e-08 | 3.329e-08 | 1.5926e-09 | 4.0815e-09 | 2.143e-09 | 1.4342e-10
42548 | 3.5774e-08 | 4.1563e-08 | 9.0455e-10 | 4.4307e-08 | 3.3282e-08 | 1.5787e-09 | 4.1098e-09 | 2.1525e-09 | 1.4174e-10
42560.164 | 3.5781e-08 | 4.1443e-08 | 8.5427e-10 | 4.4167e-08 | 3.3541e-08 | 1.5878e-09 | 4.0531e-09 | 2.1361e-09 | 1.4201e-10
42572.332 | 3.8479e-08 | 4.2e-08 | 8.9828e-10 | 4.4397e-08 | 3.3476e-08 | 1.5984e-09 | 4.0937e-09 | 2.1136e-09 | 1.4428e-10
42584.5 | 3.7644e-08 | 4.2028e-08 | 9.0992e-10 | 4.431e-08 | 3.3757e-08 | 1.6025e-09 | 4.0935e-09 | 2.1371e-09 | 1.4271e-10
42596.668 | 3.7321e-08 | 4.1819e-08 | 9.1028e-10 | 4.456e-08 | 3.3225e-08 | 1.6035e-09 | 4.1188e-09 | 2.1406e-09 | 1.435e-10
42608.836 | 3.6628e-08 | 4.229e-08 | 9.1429e-10 | 4.4368e-08 | 3.3547e-08 | 1.5756e-09 | 4.0393e-09 | 2.1348e-09 | 1.4272e-10
42621 | 3.6447e-08 | 4.1785e-08 | 9.0981e-10 | 4.4644e-08 | 3.3419e-08 | 1.5946e-09 | 4.0562e-09 | 2.1218e-09 | 1.4396e-10
42633.168 | 3.6289e-08 | 4.2235e-08 | 9.0604e-10 | 4.459e-08 | 3.3341e-08 | 1.5894e-09 | 4.0771e-09 | 2.1758e-09 | 1.4592e-10
42645.336 | 3.6649e-08 | 4.2502e-08 | 9.0077e-10 | 4.4698e-08 | 3.3693e-08 | 1.6054e-09 | 4.1e-09 | 2.1452e-09 | 1.4557e-10
42657.504 | 3.6865e-08 | 4.2452e-08 | 9.3909e-10 | 4.4792e-08 | 3.3843e-08 | 1.617e-09 | 4.1258e-09 | 2.1411e-09 | 1.4614e-10
42669.668 | 3.6811e-08 | 4.2406e-08 | 9.2948e-10 | 4.5071e-08 | 3.4115e-08 | 1.6069e-09 | 4.1775e-09 | 2.1933e-09 | 1.4864e-10
42681.836 | 3.6774e-08 | 4.3178e-08 | 9.4991e-10 | 4.5289e-08 | 3.4214e-08 | 1.5999e-09 | 4.1661e-09 | 2.2018e-09 | 1.4996e-10
42694.004 | 3.6636e-08 | 4.298e-08 | 9.5009e-10 | 4.5838e-08 | 3.4361e-08 | 1.617e-09 | 4.2632e-09 | 2.2409e-09 | 1.5076e-10
42706.172 | 3.7283e-08 | 4.3155e-08 | 9.5225e-10 | 4.5706e-08 | 3.3949e-08 | 1.6218e-09 | 4.199e-09 | 2.2072e-09 | 1.5171e-10
42718.336 | 3.7252e-08 | 4.3159e-08 | 9.611e-10 | 4.608e-08 | 3.4496e-08 | 1.6343e-09 | 4.2821e-09 | 2.2213e-09 | 1.509e-10
42730.504 | 3.6926e-08 | 4.3141e-08 | 9.5032e-10 | 4.6043e-08 | 3.4353e-08 | 1.6221e-09 | 4.2043e-09 | 2.2414e-09 | 1.4953e-10
42742.672 | 3.6704e-08 | 4.3101e-08 | 9.587e-10 | 4.6052e-08 | 3.4476e-08 | 1.6201e-09 | 4.2287e-09 | 2.2203e-09 | 1.4947e-10
42754.84 | 3.6806e-08 | 4.3091e-08 | 9.6385e-10 | 4.6221e-08 | 3.4813e-08 | 1.6345e-09 | 4.2336e-09 | 2.2227e-09 | 1.5191e-10
42767.004 | 3.6989e-08 | 4.3489e-08 | 9.5833e-10 | 4.6498e-08 | 3.4318e-08 | 1.615e-09 | 4.2096e-09 | 2.2222e-09 | 1.4941e-10
42779.172 | 3.7682e-08 | 4.3483e-08 | 9.5955e-10 | 4.62e-08 | 3.4856e-08 | 1.6366e-09 | 4.2567e-09 | 2.2418e-09 | 1.517e-10
42791.34 | 3.6831e-08 | 4.3879e-08 | 9.6052e-10 | 4.6742e-08 | 3.4678e-08 | 1.6614e-09 | 4.3071e-09 | 2.2288e-09 | 1.5366e-10
42803.508 | 3.7574e-08 | 4.3969e-08 | 9.7033e-10 | 4.6601e-08 | 3.4536e-08 | 1.6707e-09 | 4.3021e-09 | 2.2526e-09 | 1.5338e-10
42815.672 | 3.7918e-08 | 4.4523e-08 | 9.6965e-10 | 4.6815e-08 | 3.5152e-08 | 1.6685e-09 | 4.3018e-09 | 2.2501e-09 | 1.5193e-10
42827.84 | 3.7434e-08 | 4.4344e-08 | 9.7614e-10 | 4.7384e-08 | 3.4825e-08 | 1.6653e-09 | 4.3071e-09 | 2.2453e-09 | 1.5156e-10
42840.008 | 3.7371e-08 | 4.4627e-08 | 9.7449e-10 | 4.6508e-08 | 3.4719e-08 | 1.6537e-09 | 4.2151e-09 | 2.2282e-09 | 1.5171e-10
42852.176 | 3.7297e-08 | 4.4223e-08 | 9.725e-10 | 4.6869e-08 | 3.509e-08 | 1.6648e-09 | 4.2918e-09 | 2.2408e-09 | 1.518e-10
42864.34 | 3.7825e-08 | 4.4019e-08 | 9.5035e-10 | 4.6327e-08 | 3.4284e-08 | 1.6523e-09 | 4.2091e-09 | 2.2342e-09 | 1.4975e-10
42876.508 | 3.7245e-08 | 4.3939e-08 | 9.3627e-10 | 4.5829e-08 | 3.4151e-08 | 1.6482e-09 | 4.213e-09 | 2.229e-09 | 1.5108e-10
42888.676 | 3.678e-08 | 4.4173e-08 | 9.484e-10 | 4.6261e-08 | 3.4267e-08 | 1.6392e-09 | 4.2228e-09 | 2.2314e-09 | 1.4986e-10
42900.844 | 3.7422e-08 | 4.4625e-08 | 9.5867e-10 | 4.6608e-08 | 3.4486e-08 | 1.6452e-09 | 4.2955e-09 | 2.2395e-09 | 1.5189e-10
42913.008 | 3.7672e-08 | 4.5026e-08 | 9.5203e-10 | 4.7339e-08 | 3.454e-08 | 1.6477e-09 | 4.2832e-09 | 2.2265e-09 | 1.5085e-10
42925.176 | 3.7669e-08 | 4.4731e-08 | 9.3989e-10 | 4.6306e-08 | 3.4845e-08 | 1.6445e-09 | 4.2461e-09 | 2.2338e-09 | 1.5111e-10
42937.344 | 3.742e-08 | 4.4204e-08 | 9.4426e-10 | 4.5968e-08 | 3.4769e-08 | 1.6349e-09 | 4.1791e-09 | 2.2308e-09 | 1.5098e-10
42949.512 | 3.7373e-08 | 4.3683e-08 | 9.3282e-10 | 4.6558e-08 | 3.446e-08 | 1.5679e-09 | 4.2331e-09 | 2.2533e-09 | 1.5339e-10
42961.676 | 3.8019e-08 | 4.5558e-08 | 9.7143e-10 | 4.7241e-08 | 3.556e-08 | 1.6147e-09 | 4.3569e-09 | 2.2862e-09 | 1.5611e-10
42973.844 | 3.8679e-08 | 4.5779e-08 | 8.9571e-10 | 4.7289e-08 | 3.4732e-08 | 1.5828e-09 | 4.3071e-09 | 2.2249e-09 | 1.5247e-10
42986.012 | 3.8709e-08 | 4.5235e-08 | 9.4685e-10 | 4.6746e-08 | 3.4242e-08 | 1.5705e-09 | 4.2535e-09 | 2.2168e-09 | 1.5072e-10
42998.18 | 3.773e-08 | 4.5116e-08 | 9.4044e-10 | 4.637e-08 | 3.4226e-08 | 1.5779e-09 | 4.2546e-09 | 2.2139e-09 | 1.5072e-10
43010.344 | 3.721e-08 | 4.4477e-08 | 9.3936e-10 | 4.6309e-08 | 3.4387e-08 | 1.5652e-09 | 4.1711e-09 | 2.206e-09 | 1.5039e-10
43022.512 | 3.7271e-08 | 4.3929e-08 | 9.3272e-10 | 4.5518e-08 | 3.429e-08 | 1.5617e-09 | 4.1848e-09 | 2.1814e-09 | 1.4816e-10
43034.68 | 3.6771e-08 | 4.3506e-08 | 9.3137e-10 | 4.5594e-08 | 3.4205e-08 | 1.5671e-09 | 4.1961e-09 | 2.1879e-09 | 1.494e-10
43046.848 | 3.7281e-08 | 4.4241e-08 | 9.3354e-10 | 4.5777e-08 | 3.436e-08 | 1.566e-09 | 4.1959e-09 | 2.1723e-09 | 1.4869e-10
43059.012 | 3.6562e-08 | 4.4613e-08 | 9.2349e-10 | 4.5776e-08 | 3.4394e-08 | 1.5572e-09 | 4.1655e-09 | 2.2069e-09 | 1.4862e-10
43071.18 | 3.6964e-08 | 4.3651e-08 | 9.2369e-10 | 4.5651e-08 | 3.4431e-08 | 1.5672e-09 | 4.1792e-09 | 2.1984e-09 | 1.4736e-10
43083.348 | 3.642e-08 | 4.3959e-08 | 9.2231e-10 | 4.5584e-08 | 3.4223e-08 | 1.5569e-09 | 4.1726e-09 | 2.1905e-09 | 1.4823e-10
43095.516 | 3.6539e-08 | 4.391e-08 | 9.1755e-10 | 4.5624e-08 | 3.4138e-08 | 1.5566e-09 | 4.195e-09 | 2.1968e-09 | 1.4834e-10
43107.68 | 3.6659e-08 | 4.3364e-08 | 9.1866e-10 | 4.5024e-08 | 3.4347e-08 | 1.5522e-09 | 4.0895e-09 | 2.1861e-09 | 1.4813e-10
43119.848 | 3.6413e-08 | 4.2978e-08 | 9.2117e-10 | 4.515e-08 | 3.3872e-08 | 1.5562e-09 | 4.1792e-09 | 2.1788e-09 | 1.4708e-10
43132.016 | 3.6711e-08 | 4.2662e-08 | 9.2181e-10 | 4.5257e-08 | 3.3785e-08 | 1.5631e-09 | 4.2034e-09 | 2.2032e-09 | 1.4879e-10
43144.184 | 3.6689e-08 | 4.2914e-08 | 9.2249e-10 | 4.5877e-08 | 3.4221e-08 | 1.5648e-09 | 4.1473e-09 | 2.2037e-09 | 1.4952e-10
43156.348 | 3.6413e-08 | 4.3428e-08 | 9.3584e-10 | 4.557e-08 | 3.4421e-08 | 1.565e-09 | 4.2052e-09 | 2.1898e-09 | 1.4995e-10
43168.516 | 3.6648e-08 | 4.3723e-08 | 9.3724e-10 | 4.5702e-08 | 3.3796e-08 | 1.5654e-09 | 4.1643e-09 | 2.1806e-09 | 1.4631e-10
43180.684 | 3.6951e-08 | 4.2943e-08 | 9.3087e-10 | 4.6526e-08 | 3.4364e-08 | 1.594e-09 | 4.1553e-09 | 2.2287e-09 | 1.488e-10
43192.852 | 3.6946e-08 | 4.3415e-08 | 9.3794e-10 | 4.5862e-08 | 3.4382e-08 | 1.6136e-09 | 4.2244e-09 | 2.1821e-09 | 1.5059e-10
43205.016 | 3.6797e-08 | 4.2968e-08 | 9.4268e-10 | 4.5982e-08 | 3.4435e-08 | 1.6553e-09 | 4.237e-09 | 2.2186e-09 | 1.508e-10
43217.184 | 3.7144e-08 | 4.3393e-08 | 9.4226e-10 | 4.6584e-08 | 3.4428e-08 | 1.6654e-09 | 4.1831e-09 | 2.1674e-09 | 1.4849e-10
43229.352 | 3.9361e-08 | 4.2998e-08 | 9.2336e-10 | 4.4888e-08 | 3.3748e-08 | 1.6559e-09 | 4.0561e-09 | 2.158e-09 | 1.4478e-10
43241.52 | 3.7841e-08 | 4.2435e-08 | 9.3113e-10 | 4.4916e-08 | 3.3477e-08 | 1.6345e-09 | 4.1061e-09 | 2.1371e-09 | 1.4546e-10
43253.684 | 3.6573e-08 | 4.2081e-08 | 9.2099e-10 | 4.4583e-08 | 3.3285e-08 | 1.6425e-09 | 4.1061e-09 | 2.147e-09 | 1.4575e-10
43265.852 | 3.6242e-08 | 4.1925e-08 | 9.2284e-10 | 4.4432e-08 | 3.3447e-08 | 1.6322e-09 | 4.0414e-09 | 2.1624e-09 | 1.4445e-10
43278.02 | 3.5719e-08 | 4.1388e-08 | 9.3111e-10 | 4.4665e-08 | 3.3209e-08 | 1.6346e-09 | 4.0996e-09 | 2.13e-09 | 1.4563e-10
43290.188 | 3.5986e-08 | 4.194e-08 | 9.3845e-10 | 4.4888e-08 | 3.3211e-08 | 1.6422e-09 | 4.048e-09 | 2.1457e-09 | 1.4319e-10
43302.352 | 3.557e-08 | 4.1991e-08 | 9.3797e-10 | 4.3735e-08 | 3.3401e-08 | 1.6358e-09 | 3.9935e-09 | 2.1015e-09 | 1.4427e-10
43314.52 | 3.4947e-08 | 4.1609e-08 | 9.2157e-10 | 4.3798e-08 | 3.2544e-08 | 1.6035e-09 | 3.9762e-09 | 2.1223e-09 | 1.4175e-10
43326.688 | 3.4809e-08 | 4.0834e-08 | 9.1481e-10 | 4.3996e-08 | 3.2825e-08 | 1.6212e-09 | 4.0244e-09 | 2.0839e-09 | 1.4163e-10
43338.855 | 3.477e-08 | 4.1517e-08 | 9.2481e-10 | 4.3775e-08 | 3.2709e-08 | 1.6215e-09 | 4.0905e-09 | 2.1132e-09 | 1.4143e-10
43351.02 | 3.5461e-08 | 4.1345e-08 | 9.2631e-10 | 4.365e-08 | 3.2351e-08 | 1.5977e-09 | 3.9993e-09 | 2.0929e-09 | 1.4305e-10
43363.188 | 3.5188e-08 | 4.1655e-08 | 9.3184e-10 | 4.4199e-08 | 3.2881e-08 | 1.6081e-09 | 4.0307e-09 | 2.1152e-09 | 1.4157e-10
43375.355 | 3.4709e-08 | 4.152e-08 | 9.2581e-10 | 4.4297e-08 | 3.2884e-08 | 1.6221e-09 | 4.0266e-09 | 2.1173e-09 | 1.4201e-10
43387.523 | 3.4894e-08 | 4.1115e-08 | 9.2409e-10 | 4.3976e-08 | 3.2593e-08 | 1.61e-09 | 4.0252e-09 | 2.1139e-09 | 1.4146e-10
43399.688 | 3.4956e-08 | 4.0968e-08 | 9.2345e-10 | 4.3827e-08 | 3.2728e-08 | 1.623e-09 | 4.0392e-09 | 2.1157e-09 | 1.406e-10
43411.855 | 3.4853e-08 | 4.0824e-08 | 9.2711e-10 | 4.3766e-08 | 3.2182e-08 | 1.5969e-09 | 3.9735e-09 | 2.1044e-09 | 1.442e-10
43424.023 | 3.4704e-08 | 4.1375e-08 | 9.1387e-10 | 4.399e-08 | 3.2694e-08 | 1.6267e-09 | 4.0332e-09 | 2.1147e-09 | 1.4416e-10
43436.191 | 3.4619e-08 | 4.1455e-08 | 9.2096e-10 | 4.3786e-08 | 3.2482e-08 | 1.6191e-09 | 4.1031e-09 | 2.1526e-09 | 1.4664e-10
43448.355 | 3.557e-08 | 4.2021e-08 | 9.5091e-10 | 4.4432e-08 | 3.2931e-08 | 1.633e-09 | 4.0362e-09 | 2.0884e-09 | 1.4432e-10
43460.523 | 3.642e-08 | 4.1792e-08 | 9.2196e-10 | 4.4595e-08 | 3.2637e-08 | 1.6272e-09 | 4.0602e-09 | 2.1288e-09 | 1.4705e-10
43472.691 | 3.6139e-08 | 4.2455e-08 | 9.4424e-10 | 4.4823e-08 | 3.299e-08 | 1.6353e-09 | 4.0818e-09 | 2.1465e-09 | 1.4525e-10
43484.859 | 3.5858e-08 | 4.2783e-08 | 9.3452e-10 | 4.4905e-08 | 3.3316e-08 | 1.6506e-09 | 4.0557e-09 | 2.1631e-09 | 1.4813e-10
43497.023 | 3.5527e-08 | 4.2518e-08 | 9.5902e-10 | 4.5272e-08 | 3.3531e-08 | 1.6398e-09 | 4.153e-09 | 2.1556e-09 | 1.462e-10
43509.191 | 3.6488e-08 | 4.2488e-08 | 9.588e-10 | 4.5598e-08 | 3.3679e-08 | 1.6539e-09 | 4.1305e-09 | 2.1885e-09 | 1.4848e-10
43521.359 | 3.6056e-08 | 4.2769e-08 | 9.6246e-10 | 4.5256e-08 | 3.3594e-08 | 1.6568e-09 | 4.2043e-09 | 2.1752e-09 | 1.4955e-10
43533.527 | 3.594e-08 | 4.2454e-08 | 9.6769e-10 | 4.5086e-08 | 3.3404e-08 | 1.6616e-09 | 4.1656e-09 | 2.1592e-09 | 1.4944e-10
43545.691 | 3.6017e-08 | 4.2868e-08 | 9.6628e-10 | 4.5785e-08 | 3.4003e-08 | 1.6526e-09 | 4.2115e-09 | 2.1938e-09 | 1.5002e-10
43557.859 | 3.6148e-08 | 4.2705e-08 | 9.6662e-10 | 4.5642e-08 | 3.3641e-08 | 1.6631e-09 | 4.1831e-09 | 2.2017e-09 | 1.4967e-10
43570.027 | 3.6709e-08 | 4.3408e-08 | 9.7784e-10 | 4.5763e-08 | 3.3531e-08 | 1.6668e-09 | 4.2185e-09 | 2.1844e-09 | 1.491e-10
43582.195 | 3.6387e-08 | 4.2873e-08 | 9.6706e-10 | 4.5673e-08 | 3.3762e-08 | 1.6759e-09 | 4.1799e-09 | 2.2017e-09 | 1.514e-10
43594.359 | 3.6297e-08 | 4.3198e-08 | 9.7244e-10 | 4.5452e-08 | 3.3782e-08 | 1.6881e-09 | 4.1623e-09 | 2.1888e-09 | 1.4887e-10
43606.527 | 3.6354e-08 | 4.3224e-08 | 9.6689e-10 | 4.4695e-08 | 3.3841e-08 | 1.6806e-09 | 4.1958e-09 | 2.2132e-09 | 1.5029e-10
43618.695 | 3.7357e-08 | 4.3865e-08 | 9.901e-10 | 4.6279e-08 | 3.468e-08 | 1.6789e-09 | 4.2819e-09 | 2.2459e-09 | 1.5403e-10
43630.863 | 3.7233e-08 | 4.4112e-08 | 9.8669e-10 | 4.6469e-08 | 3.4822e-08 | 1.7138e-09 | 4.2086e-09 | 2.2414e-09 | 1.547e-10
43643.027 | 3.7236e-08 | 4.4665e-08 | 9.9584e-10 | 4.6216e-08 | 3.4512e-08 | 1.6969e-09 | 4.2887e-09 | 2.2666e-09 | 1.5471e-10
43655.195 | 3.7168e-08 | 4.4282e-08 | 9.8357e-10 | 4.6802e-08 | 3.4666e-08 | 1.7092e-09 | 4.3149e-09 | 2.2595e-09 | 1.5373e-10
43667.363 | 3.7385e-08 | 4.4341e-08 | 9.8681e-10 | 4.7263e-08 | 3.4469e-08 | 1.7181e-09 | 4.308e-09 | 2.2371e-09 | 1.5438e-10
43679.531 | 3.728e-08 | 4.4524e-08 | 9.9385e-10 | 4.7622e-08 | 3.4539e-08 | 1.7355e-09 | 4.3005e-09 | 2.2819e-09 | 1.553e-10
43691.695 | 3.7548e-08 | 4.4128e-08 | 1.0002e-09 | 4.7256e-08 | 3.4925e-08 | 1.737e-09 | 4.3177e-09 | 2.247e-09 | 1.5529e-10
43703.863 | 3.7337e-08 | 4.464e-08 | 9.9759e-10 | 4.7712e-08 | 3.4707e-08 | 1.7152e-09 | 4.3501e-09 | 2.2501e-09 | 1.5495e-10
43716.031 | 3.7215e-08 | 4.4847e-08 | 9.8466e-10 | 4.7514e-08 | 3.4883e-08 | 1.7185e-09 | 4.3087e-09 | 2.2615e-09 | 1.5581e-10
43728.199 | 3.7534e-08 | 4.5253e-08 | 9.9972e-10 | 4.7284e-08 | 3.4785e-08 | 1.7375e-09 | 4.3523e-09 | 2.2517e-09 | 1.5476e-10
43740.363 | 3.7359e-08 | 4.4731e-08 | 9.9424e-10 | 4.7432e-08 | 3.4937e-08 | 1.7283e-09 | 4.3362e-09 | 2.2503e-09 | 1.5409e-10
43752.531 | 3.7838e-08 | 4.4945e-08 | 9.9937e-10 | 4.7287e-08 | 3.4703e-08 | 1.7136e-09 | 4.3265e-09 | 2.2673e-09 | 1.5414e-10
43764.699 | 3.8765e-08 | 4.5359e-08 | 9.9944e-10 | 4.7226e-08 | 3.5404e-08 | 1.7492e-09 | 4.3561e-09 | 2.2863e-09 | 1.5727e-10
43776.867 | 3.8619e-08 | 4.4757e-08 | 9.8854e-10 | 4.7663e-08 | 3.4834e-08 | 1.724e-09 | 4.3213e-09 | 2.2729e-09 | 1.5709e-10
43789.031 | 3.7077e-08 | 4.4925e-08 | 9.8806e-10 | 4.7232e-08 | 3.4698e-08 | 1.7425e-09 | 4.3676e-09 | 2.2915e-09 | 1.5582e-10
43801.199 | 3.8042e-08 | 4.4603e-08 | 9.993e-10 | 4.7627e-08 | 3.4955e-08 | 1.7324e-09 | 4.3058e-09 | 2.2731e-09 | 1.5544e-10
43813.367 | 3.7735e-08 | 4.4554e-08 | 9.9528e-10 | 4.7261e-08 | 3.539e-08 | 1.7407e-09 | 4.3524e-09 | 2.2648e-09 | 1.5667e-10
43825.535 | 3.7521e-08 | 4.4857e-08 | 9.936e-10 | 4.7223e-08 | 3.5172e-08 | 1.7264e-09 | 4.3328e-09 | 2.2615e-09 | 1.5501e-10
43837.699 | 3.7526e-08 | 4.4542e-08 | 9.8305e-10 | 4.7753e-08 | 3.5109e-08 | 1.7597e-09 | 4.3651e-09 | 2.282e-09 | 1.5669e-10
43849.867 | 3.7435e-08 | 4.498e-08 | 9.9634e-10 | 4.7374e-08 | 3.5197e-08 | 1.7263e-09 | 4.3227e-09 | 2.2728e-09 | 1.5534e-10
43862.035 | 3.7471e-08 | 4.4514e-08 | 9.8497e-10 | 4.7313e-08 | 3.5496e-08 | 1.7412e-09 | 4.3408e-09 | 2.2716e-09 | 1.558e-10
43874.203 | 3.8147e-08 | 4.4695e-08 | 9.9493e-10 | 4.7121e-08 | 3.4811e-08 | 1.7436e-09 | 4.3482e-09 | 2.2877e-09 | 1.5687e-10
43886.367 | 3.7461e-08 | 4.5456e-08 | 9.9007e-10 | 4.7844e-08 | 3.4722e-08 | 1.7391e-09 | 4.2694e-09 | 2.2226e-09 | 1.5484e-10
43898.535 | 3.9215e-08 | 4.4591e-08 | 9.8725e-10 | 4.7341e-08 | 3.5169e-08 | 1.7345e-09 | 4.3657e-09 | 2.2636e-09 | 1.552e-10
43910.703 | 3.9623e-08 | 4.4686e-08 | 9.8559e-10 | 4.7244e-08 | 3.4618e-08 | 1.7176e-09 | 4.2003e-09 | 2.2034e-09 | 1.5115e-10
43922.871 | 3.8655e-08 | 4.3201e-08 | 9.2819e-10 | 4.5118e-08 | 3.3596e-08 | 1.6791e-09 | 4.1551e-09 | 2.2004e-09 | 1.5076e-10
43935.035 | 3.7479e-08 | 4.2739e-08 | 9.333e-10 | 4.5649e-08 | 3.4096e-08 | 1.6911e-09 | 4.1551e-09 | 2.1933e-09 | 1.4745e-10
43947.203 | 3.6538e-08 | 4.2775e-08 | 9.2143e-10 | 4.5289e-08 | 3.3461e-08 | 1.6827e-09 | 4.1969e-09 | 2.1642e-09 | 1.451e-10
43959.371 | 3.6281e-08 | 4.2184e-08 | 9.2409e-10 | 4.4549e-08 | 3.3474e-08 | 1.6707e-09 | 4.0877e-09 | 2.1744e-09 | 1.4659e-10
43971.539 | 3.6212e-08 | 4.2027e-08 | 9.2744e-10 | 4.4708e-08 | 3.3083e-08 | 1.6605e-09 | 4.0898e-09 | 2.1649e-09 | 1.4581e-10
43983.703 | 3.6436e-08 | 4.2358e-08 | 9.2135e-10 | 4.5194e-08 | 3.3652e-08 | 1.7062e-09 | 4.1267e-09 | 2.1845e-09 | 1.4881e-10
43995.871 | 3.6343e-08 | 4.2678e-08 | 9.2434e-10 | 4.4935e-08 | 3.3307e-08 | 1.6722e-09 | 4.1096e-09 | 2.1516e-09 | 1.4556e-10
44008.039 | 3.6191e-08 | 4.2564e-08 | 9.2121e-10 | 4.4887e-08 | 3.3096e-08 | 1.6795e-09 | 4.1221e-09 | 2.1799e-09 | 1.463e-10
44020.207 | 3.6306e-08 | 4.2779e-08 | 9.3165e-10 | 4.5287e-08 | 3.3585e-08 | 1.6786e-09 | 4.162e-09 | 2.1728e-09 | 1.4762e-10
44032.371 | 3.6027e-08 | 4.2854e-08 | 9.3521e-10 | 4.4574e-08 | 3.3304e-08 | 1.6846e-09 | 4.1706e-09 | 2.2105e-09 | 1.4701e-10
44044.539 | 3.6185e-08 | 4.3207e-08 | 9.2507e-10 | 4.5037e-08 | 3.3467e-08 | 1.6991e-09 | 4.1707e-09 | 2.1838e-09 | 1.4801e-10
44056.707 | 3.6401e-08 | 4.243e-08 | 9.4178e-10 | 4.5402e-08 | 3.3902e-08 | 1.6825e-09 | 4.1615e-09 | 2.1717e-09 | 1.4713e-10
44068.875 | 3.6515e-08 | 4.3129e-08 | 9.2719e-10 | 4.5184e-08 | 3.3619e-08 | 1.691e-09 | 4.1556e-09 | 2.1857e-09 | 1.4653e-10
44081.039 | 3.6565e-08 | 4.2937e-08 | 9.3573e-10 | 4.5023e-08 | 3.3479e-08 | 1.6923e-09 | 4.2042e-09 | 2.1893e-09 | 1.4538e-10
44093.207 | 3.615e-08 | 4.2898e-08 | 9.2847e-10 | 4.5204e-08 | 3.3368e-08 | 1.7061e-09 | 4.0745e-09 | 2.1735e-09 | 1.4489e-10
44105.375 | 3.649e-08 | 4.2979e-08 | 9.3567e-10 | 4.5339e-08 | 3.3709e-08 | 1.7001e-09 | 4.1102e-09 | 2.1705e-09 | 1.4459e-10
44117.543 | 3.6588e-08 | 4.2998e-08 | 9.3348e-10 | 4.5406e-08 | 3.355e-08 | 1.6957e-09 | 4.1441e-09 | 2.205e-09 | 1.4673e-10
44129.711 | 3.6491e-08 | 4.3473e-08 | 9.3643e-10 | 4.5619e-08 | 3.3907e-08 | 1.7068e-09 | 4.1734e-09 | 2.187e-09 | 1.462e-10
44141.875 | 3.6505e-08 | 4.3391e-08 | 9.3782e-10 | 4.5248e-08 | 3.4016e-08 | 1.6977e-09 | 4.1395e-09 | 2.203e-09 | 1.462e-10
44154.043 | 3.6595e-08 | 4.3084e-08 | 9.3353e-10 | 4.5533e-08 | 3.3945e-08 | 1.6963e-09 | 4.2199e-09 | 2.2239e-09 | 1.453e-10
44166.211 | 3.6383e-08 | 4.3605e-08 | 9.4322e-10 | 4.5835e-08 | 3.387e-08 | 1.7101e-09 | 4.2211e-09 | 2.2203e-09 | 1.4701e-10
44178.379 | 3.704e-08 | 4.3705e-08 | 9.3612e-10 | 4.5424e-08 | 3.406e-08 | 1.7227e-09 | 4.2696e-09 | 2.2016e-09 | 1.4641e-10
44190.543 | 3.7048e-08 | 4.4128e-08 | 9.2648e-10 | 4.5955e-08 | 3.4416e-08 | 1.6968e-09 | 4.2084e-09 | 2.2015e-09 | 1.4769e-10
44202.711 | 3.6669e-08 | 4.391e-08 | 9.4079e-10 | 4.366e-08 | 3.334e-08 | 1.7032e-09 | 4.1469e-09 | 2.1786e-09 | 1.4398e-10
44214.879 | 3.8585e-08 | 4.3491e-08 | 9.1355e-10 | 4.4865e-08 | 3.3795e-08 | 1.7078e-09 | 4.1676e-09 | 2.1964e-09 | 1.4578e-10
44227.047 | 3.774e-08 | 4.2814e-08 | 9.3076e-10 | 4.5726e-08 | 3.4174e-08 | 1.7142e-09 | 4.2003e-09 | 2.2008e-09 | 1.4545e-10
44239.211 | 3.6876e-08 | 4.3428e-08 | 9.3578e-10 | 4.5551e-08 | 3.3709e-08 | 1.6999e-09 | 4.2017e-09 | 2.1924e-09 | 1.4568e-10
44251.379 | 3.6832e-08 | 4.2925e-08 | 9.2685e-10 | 4.5245e-08 | 3.3444e-08 | 1.6992e-09 | 4.167e-09 | 2.1856e-09 | 1.4582e-10
44263.547 | 3.7347e-08 | 4.3115e-08 | 9.3237e-10 | 4.5001e-08 | 3.3847e-08 | 1.6729e-09 | 4.1705e-09 | 2.1828e-09 | 1.4534e-10
44275.715 | 3.6623e-08 | 4.2905e-08 | 9.362e-10 | 4.5479e-08 | 3.3664e-08 | 1.6912e-09 | 4.2031e-09 | 2.2051e-09 | 1.464e-10
44287.879 | 3.6437e-08 | 4.2649e-08 | 9.3663e-10 | 4.5553e-08 | 3.3818e-08 | 1.6804e-09 | 4.2403e-09 | 2.2088e-09 | 1.4491e-10
44300.047 | 3.6447e-08 | 4.3245e-08 | 9.3844e-10 | 4.6033e-08 | 3.3952e-08 | 1.688e-09 | 4.1925e-09 | 2.2268e-09 | 1.4958e-10
44312.215 | 3.7071e-08 | 4.3283e-08 | 9.3191e-10 | 4.6172e-08 | 3.4053e-08 | 1.7004e-09 | 4.2304e-09 | 2.2166e-09 | 1.482e-10
44324.383 | 3.6621e-08 | 4.3305e-08 | 9.4667e-10 | 4.5592e-08 | 3.3993e-08 | 1.6921e-09 | 4.2749e-09 | 2.2359e-09 | 1.4826e-10
44336.547 | 3.6902e-08 | 4.3597e-08 | 9.6993e-10 | 4.6095e-08 | 3.4133e-08 | 1.6923e-09 | 4.246e-09 | 2.2151e-09 | 1.4857e-10
44348.715 | 3.7013e-08 | 4.332e-08 | 9.5459e-10 | 4.6325e-08 | 3.3854e-08 | 1.7054e-09 | 4.2372e-09 | 2.2155e-09 | 1.5081e-10
44360.883 | 3.6907e-08 | 4.3655e-08 | 9.5304e-10 | 4.6215e-08 | 3.4751e-08 | 1.7278e-09 | 4.2583e-09 | 2.2323e-09 | 1.4941e-10
44373.051 | 3.6916e-08 | 4.3357e-08 | 9.5333e-10 | 4.6463e-08 | 3.4592e-08 | 1.7042e-09 | 4.2653e-09 | 2.2025e-09 | 1.5022e-10
44385.215 | 3.6651e-08 | 4.3329e-08 | 9.5334e-10 | 4.6513e-08 | 3.43e-08 | 1.7163e-09 | 4.2613e-09 | 2.2339e-09 | 1.4956e-10
44397.383 | 3.7467e-08 | 4.3609e-08 | 9.5113e-10 | 4.648e-08 | 3.4419e-08 | 1.7116e-09 | 4.2949e-09 | 2.2432e-09 | 1.4967e-10
44409.551 | 3.6986e-08 | 4.3647e-08 | 9.607e-10 | 4.6545e-08 | 3.4223e-08 | 1.7104e-09 | 4.3039e-09 | 2.234e-09 | 1.5009e-10
44421.719 | 3.6945e-08 | 4.3435e-08 | 9.5303e-10 | 4.6468e-08 | 3.3954e-08 | 1.7122e-09 | 4.2064e-09 | 2.2241e-09 | 1.5018e-10
44433.883 | 3.7307e-08 | 4.312e-08 | 9.5316e-10 | 4.6497e-08 | 3.4472e-08 | 1.6993e-09 | 4.2369e-09 | 2.2037e-09 | 1.5033e-10
44446.051 | 3.7506e-08 | 4.3833e-08 | 9.5716e-10 | 4.547e-08 | 3.4123e-08 | 1.7089e-09 | 4.2721e-09 | 2.2276e-09 | 1.4897e-10
44458.219 | 3.6855e-08 | 4.3037e-08 | 9.5373e-10 | 4.6714e-08 | 3.4338e-08 | 1.7133e-09 | 4.2162e-09 | 2.1907e-09 | 1.4775e-10
44470.387 | 3.6521e-08 | 4.2965e-08 | 9.542e-10 | 4.5995e-08 | 3.401e-08 | 1.6928e-09 | 4.2243e-09 | 2.2074e-09 | 1.495e-10
44482.551 | 3.6776e-08 | 4.324e-08 | 9.52e-10 | 4.5895e-08 | 3.4256e-08 | 1.7066e-09 | 4.2399e-09 | 2.2131e-09 | 1.4807e-10
44494.719 | 3.6426e-08 | 4.3416e-08 | 9.4654e-10 | 4.5812e-08 | 3.4322e-08 | 1.7014e-09 | 4.2935e-09 | 2.2256e-09 | 1.4774e-10
44506.887 | 3.7056e-08 | 4.3703e-08 | 9.3685e-10 | 4.5934e-08 | 3.3824e-08 | 1.6843e-09 | 4.1974e-09 | 2.211e-09 | 1.4953e-10
44519.055 | 3.6503e-08 | 4.321e-08 | 9.4981e-10 | 4.5315e-08 | 3.3744e-08 | 1.6704e-09 | 4.1287e-09 | 2.1709e-09 | 1.4287e-10
44531.219 | 3.5732e-08 | 4.2704e-08 | 9.2837e-10 | 4.5425e-08 | 3.3443e-08 | 1.6574e-09 | 4.1392e-09 | 2.1551e-09 | 1.457e-10
44543.387 | 3.5563e-08 | 4.2374e-08 | 9.3476e-10 | 4.5548e-08 | 3.3344e-08 | 1.6615e-09 | 4.127e-09 | 2.147e-09 | 1.4436e-10
44555.555 | 3.5339e-08 | 4.2957e-08 | 9.2919e-10 | 4.4914e-08 | 3.3454e-08 | 1.6536e-09 | 4.1385e-09 | 2.1664e-09 | 1.4472e-10
44567.723 | 3.5648e-08 | 4.2371e-08 | 9.2561e-10 | 4.5444e-08 | 3.3579e-08 | 1.6612e-09 | 4.15e-09 | 2.1622e-09 | 1.4622e-10
44579.887 | 3.5364e-08 | 4.3525e-08 | 9.2255e-10 | 4.4926e-08 | 3.3231e-08 | 1.6616e-09 | 4.1069e-09 | 2.1731e-09 | 1.4344e-10
44592.055 | 3.5549e-08 | 4.2912e-08 | 9.3743e-10 | 4.5106e-08 | 3.417e-08 | 1.6898e-09 | 4.1946e-09 | 2.2034e-09 | 1.4625e-10
44604.223 | 3.6541e-08 | 4.3301e-08 | 9.4511e-10 | 4.6414e-08 | 3.4193e-08 | 1.6997e-09 | 4.217e-09 | 2.2054e-09 | 1.4676e-10
44616.391 | 3.6199e-08 | 4.3893e-08 | 9.4223e-10 | 4.5886e-08 | 3.4218e-08 | 1.7123e-09 | 4.2323e-09 | 2.222e-09 | 1.5026e-10
44628.555 | 3.6379e-08 | 4.4392e-08 | 9.4393e-10 | 4.6192e-08 | 3.4045e-08 | 1.7007e-09 | 4.2478e-09 | 2.2083e-09 | 1.4613e-10
44640.723 | 3.6426e-08 | 4.3391e-08 | 9.4668e-10 | 4.6594e-08 | 3.4145e-08 | 1.7407e-09 | 4.2229e-09 | 2.2351e-09 | 1.489e-10
44652.891 | 4.0298e-08 | 4.4346e-08 | 9.0701e-10 | 4.5487e-08 | 3.3967e-08 | 1.6545e-09 | 4.1136e-09 | 2.1688e-09 | 1.4571e-10
44665.059 | 3.7117e-08 | 4.331e-08 | 9.003e-10 | 4.5469e-08 | 3.347e-08 | 1.6489e-09 | 4.1271e-09 | 2.1793e-09 | 1.451e-10
44677.223 | 3.6412e-08 | 4.3204e-08 | 9.1767e-10 | 4.5191e-08 | 3.3242e-08 | 1.6957e-09 | 4.1597e-09 | 2.1535e-09 | 1.4506e-10
44689.391 | 3.6122e-08 | 4.249e-08 | 9.2314e-10 | 4.5312e-08 | 3.3533e-08 | 1.6902e-09 | 4.1298e-09 | 2.1943e-09 | 1.4546e-10
44701.559 | 3.5801e-08 | 4.2811e-08 | 9.1708e-10 | 4.4349e-08 | 3.3485e-08 | 1.6822e-09 | 4.0942e-09 | 2.1584e-09 | 1.44e-10
44713.727 | 3.6048e-08 | 4.2559e-08 | 9.1332e-10 | 4.4549e-08 | 3.2907e-08 | 1.6799e-09 | 4.1158e-09 | 2.1573e-09 | 1.4324e-10
44725.891 | 3.5669e-08 | 4.2924e-08 | 9.1403e-10 | 4.4619e-08 | 3.3415e-08 | 1.6731e-09 | 4.144e-09 | 2.1592e-09 | 1.4354e-10
44738.059 | 3.6028e-08 | 4.2392e-08 | 9.159e-10 | 4.4797e-08 | 3.3338e-08 | 1.6743e-09 | 4.1183e-09 | 2.1494e-09 | 1.4335e-10
44750.227 | 3.5972e-08 | 4.232e-08 | 8.9776e-10 | 4.4503e-08 | 3.3144e-08 | 1.6751e-09 | 4.1304e-09 | 2.1763e-09 | 1.4376e-10
44762.395 | 3.5993e-08 | 4.25e-08 | 9.1556e-10 | 4.5311e-08 | 3.3983e-08 | 1.696e-09 | 4.1491e-09 | 2.1443e-09 | 1.4278e-10
44774.559 | 3.6186e-08 | 4.3002e-08 | 9.1382e-10 | 4.4779e-08 | 3.3934e-08 | 1.6871e-09 | 4.1096e-09 | 2.1662e-09 | 1.415e-10
44786.727 | 3.5955e-08 | 4.2315e-08 | 8.8955e-10 | 4.4792e-08 | 3.3024e-08 | 1.6533e-09 | 4.1099e-09 | 2.1385e-09 | 1.4156e-10
44798.895 | 3.5733e-08 | 4.1825e-08 | 9.1852e-10 | 4.457e-08 | 3.3409e-08 | 1.6624e-09 | 4.1627e-09 | 2.1496e-09 | 1.4236e-10
44811.063 | 3.5544e-08 | 4.2138e-08 | 9.2452e-10 | 4.51e-08 | 3.364e-08 | 1.6665e-09 | 4.1195e-09 | 2.1371e-09 | 1.4177e-10
44823.227 | 3.5635e-08 | 4.2069e-08 | 9.2496e-10 | 4.4899e-08 | 3.3128e-08 | 1.6545e-09 | 4.166e-09 | 2.1515e-09 | 1.404e-10
44835.395 | 3.5301e-08 | 4.2248e-08 | 9.1239e-10 | 4.4458e-08 | 3.3078e-08 | 1.6504e-09 | 4.0778e-09 | 2.1483e-09 | 1.4298e-10
44847.563 | 3.4761e-08 | 4.1903e-08 | 9.1503e-10 | 4.4526e-08 | 3.3156e-08 | 1.6694e-09 | 4.1331e-09 | 2.1419e-09 | 1.4219e-10
44859.73 | 3.5571e-08 | 4.1924e-08 | 9.1207e-10 | 4.504e-08 | 3.3457e-08 | 1.6517e-09 | 4.0602e-09 | 2.1605e-09 | 1.4139e-10
44871.895 | 3.5227e-08 | 4.1865e-08 | 9.2512e-10 | 4.5293e-08 | 3.337e-08 | 1.6641e-09 | 4.1306e-09 | 2.1426e-09 | 1.4224e-10
44884.063 | 3.4753e-08 | 4.223e-08 | 9.2452e-10 | 4.5018e-08 | 3.3288e-08 | 1.6684e-09 | 4.1034e-09 | 2.1571e-09 | 1.4536e-10
44896.23 | 3.5727e-08 | 4.2286e-08 | 9.2588e-10 | 4.4884e-08 | 3.3212e-08 | 1.6463e-09 | 4.1528e-09 | 2.1591e-09 | 1.4156e-10
44908.398 | 3.541e-08 | 4.2395e-08 | 9.2192e-10 | 4.4408e-08 | 3.3518e-08 | 1.6551e-09 | 4.1131e-09 | 2.1575e-09 | 1.4398e-10
44920.563 | 3.5175e-08 | 4.1698e-08 | 9.2701e-10 | 4.4626e-08 | 3.3353e-08 | 1.6609e-09 | 4.1105e-09 | 2.1375e-09 | 1.4281e-10
44932.73 | 3.5464e-08 | 4.2031e-08 | 9.1627e-10 | 4.4696e-08 | 3.2912e-08 | 1.6555e-09 | 4.1181e-09 | 2.1548e-09 | 1.4245e-10
44944.898 | 3.5321e-08 | 4.2029e-08 | 9.1883e-10 | 4.4235e-08 | 3.3258e-08 | 1.6499e-09 | 4.0886e-09 | 2.1497e-09 | 1.4394e-10
44957.066 | 3.5359e-08 | 4.1762e-08 | 9.1523e-10 | 4.4062e-08 | 3.305e-08 | 1.6513e-09 | 4.0924e-09 | 2.1507e-09 | 1.4211e-10
44969.23 | 3.4958e-08 | 4.1814e-08 | 9.1161e-10 | 4.4418e-08 | 3.3157e-08 | 1.6396e-09 | 4.0964e-09 | 2.1411e-09 | 1.4074e-10
44981.398 | 3.472e-08 | 4.2421e-08 | 9.1195e-10 | 4.4255e-08 | 3.3199e-08 | 1.6443e-09 | 4.0952e-09 | 2.1315e-09 | 1.4025e-10
44993.566 | 3.4723e-08 | 4.2176e-08 | 9.1066e-10 | 4.4227e-08 | 3.2826e-08 | 1.6396e-09 | 4.0399e-09 | 2.1007e-09 | 1.4031e-10
45005.734 | 3.546e-08 | 4.2103e-08 | 9.0745e-10 | 4.4589e-08 | 3.3371e-08 | 1.6494e-09 | 4.1086e-09 | 2.1432e-09 | 1.4124e-10
45017.898 | 3.5991e-08 | 4.2105e-08 | 9.1871e-10 | 4.5021e-08 | 3.3183e-08 | 1.6718e-09 | 4.1514e-09 | 2.1597e-09 | 1.431e-10
45030.066 | 3.5681e-08 | 4.2956e-08 | 9.1282e-10 | 4.4924e-08 | 3.3376e-08 | 1.6878e-09 | 4.1324e-09 | 2.1515e-09 | 1.4432e-10
45042.234 | 3.6663e-08 | 4.2148e-08 | 9.1724e-10 | 4.5122e-08 | 3.3748e-08 | 1.6625e-09 | 4.1442e-09 | 2.1481e-09 | 1.4513e-10
45054.402 | 3.5956e-08 | 4.3015e-08 | 9.2122e-10 | 4.5019e-08 | 3.3927e-08 | 1.6699e-09 | 4.156e-09 | 2.1627e-09 | 1.4508e-10
45066.566 | 3.5521e-08 | 4.2268e-08 | 9.1132e-10 | 4.4445e-08 | 3.3315e-08 | 1.6536e-09 | 4.1053e-09 | 2.132e-09 | 1.4462e-10
45078.734 | 3.5278e-08 | 4.1921e-08 | 9.1029e-10 | 4.455e-08 | 3.3065e-08 | 1.6618e-09 | 4.0626e-09 | 2.1528e-09 | 1.4406e-10
45090.902 | 3.5214e-08 | 4.1669e-08 | 9.0599e-10 | 4.4229e-08 | 3.2995e-08 | 1.6563e-09 | 4.1151e-09 | 2.1699e-09 | 1.464e-10
45103.07 | 3.6845e-08 | 4.3255e-08 | 9.2027e-10 | 4.6279e-08 | 3.414e-08 | 1.7005e-09 | 4.2361e-09 | 2.2275e-09 | 1.4833e-10
45115.234 | 3.6663e-08 | 4.3276e-08 | 8.9969e-10 | 4.5211e-08 | 3.3826e-08 | 1.6906e-09 | 4.2142e-09 | 2.1881e-09 | 1.4725e-10
45127.402 | 3.7913e-08 | 4.3532e-08 | 9.0055e-10 | 4.5711e-08 | 3.452e-08 | 1.6871e-09 | 4.2289e-09 | 2.2266e-09 | 1.4986e-10
45139.57 | 3.7307e-08 | 4.3497e-08 | 9.3258e-10 | 4.6139e-08 | 3.4281e-08 | 1.6859e-09 | 4.2733e-09 | 2.2389e-09 | 1.4873e-10
45151.738 | 3.6807e-08 | 4.3782e-08 | 9.3947e-10 | 4.6271e-08 | 3.4183e-08 | 1.6862e-09 | 4.2823e-09 | 2.213e-09 | 1.4833e-10
45163.902 | 3.677e-08 | 4.3759e-08 | 9.3318e-10 | 4.5962e-08 | 3.4494e-08 | 1.6748e-09 | 4.2537e-09 | 2.2155e-09 | 1.4687e-10
45176.07 | 3.6907e-08 | 4.3364e-08 | 9.4188e-10 | 4.5906e-08 | 3.4393e-08 | 1.7043e-09 | 4.2335e-09 | 2.2435e-09 | 1.4821e-10
45188.238 | 3.6699e-08 | 4.3407e-08 | 9.3867e-10 | 4.6358e-08 | 3.4797e-08 | 1.7046e-09 | 4.2968e-09 | 2.2173e-09 | 1.4976e-10
45200.406 | 3.741e-08 | 4.4071e-08 | 9.4755e-10 | 4.6606e-08 | 3.4356e-08 | 1.6758e-09 | 4.2709e-09 | 2.2252e-09 | 1.5114e-10
45212.57 | 3.6842e-08 | 4.379e-08 | 9.5348e-10 | 4.6689e-08 | 3.4708e-08 | 1.7071e-09 | 4.254e-09 | 2.2409e-09 | 1.5079e-10
45224.738 | 3.7108e-08 | 4.4141e-08 | 9.5165e-10 | 4.6705e-08 | 3.4875e-08 | 1.7265e-09 | 4.353e-09 | 2.2533e-09 | 1.5088e-10
45236.906 | 3.7284e-08 | 4.4033e-08 | 9.6556e-10 | 4.681e-08 | 3.4899e-08 | 1.6966e-09 | 4.2747e-09 | 2.2312e-09 | 1.4833e-10
45249.074 | 3.7336e-08 | 4.4015e-08 | 9.4991e-10 | 4.6992e-08 | 3.4637e-08 | 1.7239e-09 | 4.3123e-09 | 2.2504e-09 | 1.4993e-10
45261.238 | 3.7032e-08 | 4.3902e-08 | 9.4265e-10 | 4.6145e-08 | 3.465e-08 | 1.6984e-09 | 4.3005e-09 | 2.2151e-09 | 1.486e-10
45273.406 | 3.7096e-08 | 4.3671e-08 | 9.4212e-10 | 4.6491e-08 | 3.4366e-08 | 1.6814e-09 | 4.1552e-09 | 2.2027e-09 | 1.4604e-10
45285.574 | 3.8258e-08 | 4.376e-08 | 9.3082e-10 | 4.5783e-08 | 3.4231e-08 | 1.683e-09 | 4.2448e-09 | 2.2188e-09 | 1.4686e-10
45297.742 | 3.7465e-08 | 4.3104e-08 | 9.2828e-10 | 4.5856e-08 | 3.4144e-08 | 1.6704e-09 | 4.2137e-09 | 2.2252e-09 | 1.4527e-10
45309.906 | 3.6816e-08 | 4.2398e-08 | 9.3517e-10 | 4.6049e-08 | 3.4303e-08 | 1.6774e-09 | 4.2073e-09 | 2.2291e-09 | 1.4638e-10
45322.074 | 3.6524e-08 | 4.2235e-08 | 9.4075e-10 | 4.5481e-08 | 3.3982e-08 | 1.6687e-09 | 4.2352e-09 | 2.1935e-09 | 1.4736e-10
45334.242 | 3.6061e-08 | 4.229e-08 | 9.3867e-10 | 4.5678e-08 | 3.401e-08 | 1.6671e-09 | 4.2081e-09 | 2.2006e-09 | 1.4729e-10
45346.41 | 3.6583e-08 | 4.2287e-08 | 9.4367e-10 | 4.5484e-08 | 3.4105e-08 | 1.6931e-09 | 4.2326e-09 | 2.1976e-09 | 1.4884e-10
45358.574 | 3.6441e-08 | 4.24e-08 | 9.3067e-10 | 4.5258e-08 | 3.391e-08 | 1.6734e-09 | 4.2489e-09 | 2.2198e-09 | 1.4694e-10
45370.742 | 3.5831e-08 | 4.2516e-08 | 9.4333e-10 | 4.5826e-08 | 3.3835e-08 | 1.6639e-09 | 4.2248e-09 | 2.1962e-09 | 1.468e-10
45382.91 | 3.6301e-08 | 4.2338e-08 | 9.3342e-10 | 4.5704e-08 | 3.4229e-08 | 1.6561e-09 | 4.2358e-09 | 2.2063e-09 | 1.4681e-10
45395.078 | 3.636e-08 | 4.2235e-08 | 9.3375e-10 | 4.5247e-08 | 3.444e-08 | 1.6758e-09 | 4.218e-09 | 2.2486e-09 | 1.5074e-10
45407.242 | 3.6823e-08 | 4.3866e-08 | 9.6455e-10 | 4.6483e-08 | 3.3588e-08 | 1.6613e-09 | 4.2468e-09 | 2.2231e-09 | 1.5123e-10
45419.41 | 3.859e-08 | 4.5082e-08 | 9.6746e-10 | 4.7529e-08 | 3.5051e-08 | 1.7018e-09 | 4.3603e-09 | 2.264e-09 | 1.5181e-10
45431.578 | 3.7798e-08 | 4.3912e-08 | 9.7448e-10 | 4.6578e-08 | 3.5154e-08 | 1.7239e-09 | 4.3227e-09 | 2.2632e-09 | 1.5222e-10
45443.746 | 3.7274e-08 | 4.4609e-08 | 9.6876e-10 | 4.7252e-08 | 3.4974e-08 | 1.7092e-09 | 4.3311e-09 | 2.2485e-09 | 1.5345e-10
45455.91 | 3.8077e-08 | 4.4385e-08 | 9.6518e-10 | 4.7122e-08 | 3.5161e-08 | 1.7135e-09 | 4.29e-09 | 2.2546e-09 | 1.4993e-10
45468.078 | 3.7299e-08 | 4.3692e-08 | 9.6897e-10 | 4.6821e-08 | 3.4512e-08 | 1.6945e-09 | 4.3009e-09 | 2.254e-09 | 1.5006e-10
45480.246 | 3.706e-08 | 4.3397e-08 | 9.6222e-10 | 4.6778e-08 | 3.4808e-08 | 1.7168e-09 | 4.301e-09 | 2.2545e-09 | 1.5171e-10
45492.414 | 3.7755e-08 | 4.3729e-08 | 9.7018e-10 | 4.6684e-08 | 3.5375e-08 | 1.6982e-09 | 4.3215e-09 | 2.2485e-09 | 1.5352e-10
45504.578 | 3.7404e-08 | 4.3989e-08 | 9.7227e-10 | 4.7055e-08 | 3.4919e-08 | 1.7117e-09 | 4.3893e-09 | 2.3103e-09 | 1.5292e-10
45516.746 | 3.695e-08 | 4.3978e-08 | 9.8378e-10 | 4.702e-08 | 3.5204e-08 | 1.7145e-09 | 4.4238e-09 | 2.2968e-09 | 1.5535e-10
45528.914 | 3.7669e-08 | 4.4797e-08 | 9.8443e-10 | 4.7571e-08 | 3.5207e-08 | 1.7298e-09 | 4.4085e-09 | 2.2775e-09 | 1.5317e-10
45541.082 | 3.8018e-08 | 4.4644e-08 | 9.8416e-10 | 4.7354e-08 | 3.5629e-08 | 1.7065e-09 | 4.3602e-09 | 2.3026e-09 | 1.5459e-10
45553.246 | 3.7802e-08 | 4.4289e-08 | 9.818e-10 | 4.7579e-08 | 3.5658e-08 | 1.7117e-09 | 4.4114e-09 | 2.2689e-09 | 1.5244e-10
45565.414 | 3.74e-08 | 4.465e-08 | 9.7943e-10 | 4.7416e-08 | 3.5412e-08 | 1.7268e-09 | 4.395e-09 | 2.2567e-09 | 1.5348e-10
45577.582 | 3.7664e-08 | 4.4892e-08 | 9.8873e-10 | 4.797e-08 | 3.5373e-08 | 1.7169e-09 | 4.2776e-09 | 2.299e-09 | 1.542e-10
45589.75 | 3.8886e-08 | 4.4666e-08 | 9.7595e-10 | 4.7684e-08 | 3.5385e-08 | 1.7137e-09 | 4.3853e-09 | 2.292e-09 | 1.562e-10
45601.914 | 3.9498e-08 | 4.5444e-08 | 9.7667e-10 | 4.7356e-08 | 3.5731e-08 | 1.7009e-09 | 4.3406e-09 | 2.2878e-09 | 1.5178e-10
45614.082 | 3.8635e-08 | 4.4517e-08 | 9.6855e-10 | 4.689e-08 | 3.4726e-08 | 1.6988e-09 | 4.3242e-09 | 2.2418e-09 | 1.5115e-10
45626.25 | 3.7658e-08 | 4.4509e-08 | 9.7495e-10 | 4.6303e-08 | 3.5043e-08 | 1.7093e-09 | 4.3507e-09 | 2.2611e-09 | 1.5216e-10
45638.418 | 3.7691e-08 | 4.3998e-08 | 9.8259e-10 | 4.6766e-08 | 3.4668e-08 | 1.6915e-09 | 4.3374e-09 | 2.2325e-09 | 1.499e-10
45650.586 | 3.7573e-08 | 4.396e-08 | 9.7113e-10 | 4.6971e-08 | 3.4818e-08 | 1.6867e-09 | 4.3081e-09 | 2.2445e-09 | 1.5178e-10
45662.75 | 3.7382e-08 | 4.3478e-08 | 9.685e-10 | 4.6546e-08 | 3.4888e-08 | 1.6758e-09 | 4.2747e-09 | 2.2447e-09 | 1.5156e-10
45674.918 | 3.6814e-08 | 4.3495e-08 | 9.728e-10 | 4.6554e-08 | 3.5044e-08 | 1.6874e-09 | 4.336e-09 | 2.2607e-09 | 1.515e-10
45687.086 | 3.7132e-08 | 4.4294e-08 | 9.784e-10 | 4.7059e-08 | 3.4768e-08 | 1.7113e-09 | 4.2564e-09 | 2.2532e-09 | 1.5029e-10
45699.254 | 3.7189e-08 | 4.3215e-08 | 9.7288e-10 | 4.7631e-08 | 3.5458e-08 | 1.7096e-09 | 4.388e-09 | 2.2698e-09 | 1.5141e-10
45711.418 | 3.7698e-08 | 4.4791e-08 | 9.9033e-10 | 4.7529e-08 | 3.5613e-08 | 1.6991e-09 | 4.4176e-09 | 2.2804e-09 | 1.5262e-10
45723.586 | 3.8078e-08 | 4.4432e-08 | 9.7658e-10 | 4.8122e-08 | 3.5405e-08 | 1.6933e-09 | 4.3748e-09 | 2.2362e-09 | 1.5208e-10
45735.754 | 3.7702e-08 | 4.3776e-08 | 9.8391e-10 | 4.7055e-08 | 3.5296e-08 | 1.6896e-09 | 4.3066e-09 | 2.2747e-09 | 1.5269e-10
45747.922 | 3.7762e-08 | 4.4541e-08 | 9.7977e-10 | 4.6829e-08 | 3.484e-08 | 1.6871e-09 | 4.2894e-09 | 2.2702e-09 | 1.5164e-10
45760.086 | 3.7936e-08 | 4.4351e-08 | 9.8199e-10 | 4.7127e-08 | 3.463e-08 | 1.6772e-09 | 4.3654e-09 | 2.2435e-09 | 1.5051e-10
45772.254 | 3.7897e-08 | 4.4254e-08 | 9.8596e-10 | 4.6978e-08 | 3.5458e-08 | 1.7038e-09 | 4.3485e-09 | 2.2671e-09 | 1.5269e-10
45784.422 | 3.8335e-08 | 4.4549e-08 | 9.809e-10 | 4.6791e-08 | 3.5044e-08 | 1.6807e-09 | 4.3573e-09 | 2.2565e-09 | 1.5047e-10
45796.59 | 3.825e-08 | 4.4699e-08 | 9.7853e-10 | 4.6399e-08 | 3.4864e-08 | 1.6885e-09 | 4.3255e-09 | 2.2698e-09 | 1.5175e-10
45808.754 | 3.8221e-08 | 4.4825e-08 | 9.8332e-10 | 4.7275e-08 | 3.5552e-08 | 1.7011e-09 | 4.2982e-09 | 2.2516e-09 | 1.5218e-10
45820.922 | 3.8071e-08 | 4.4194e-08 | 9.8351e-10 | 4.7553e-08 | 3.5632e-08 | 1.687e-09 | 4.4012e-09 | 2.279e-09 | 1.5287e-10
45833.09 | 3.8171e-08 | 4.556e-08 | 9.9846e-10 | 4.7982e-08 | 3.5569e-08 | 1.698e-09 | 4.381e-09 | 2.2934e-09 | 1.5396e-10
45845.258 | 3.8423e-08 | 4.559e-08 | 9.9433e-10 | 4.8932e-08 | 3.6241e-08 | 1.7227e-09 | 4.411e-09 | 2.3442e-09 | 1.5698e-10
45857.422 | 3.8935e-08 | 4.5918e-08 | 1.0087e-09 | 4.8645e-08 | 3.6233e-08 | 1.7279e-09 | 4.4336e-09 | 2.3325e-09 | 1.5477e-10
45869.59 | 3.9359e-08 | 4.6098e-08 | 1.0119e-09 | 4.8866e-08 | 3.6589e-08 | 1.7355e-09 | 4.5017e-09 | 2.3363e-09 | 1.5773e-10
45881.758 | 3.9002e-08 | 4.6455e-08 | 1.0131e-09 | 4.8284e-08 | 3.6455e-08 | 1.7317e-09 | 4.4804e-09 | 2.3111e-09 | 1.5739e-10
45893.926 | 3.9174e-08 | 4.655e-08 | 1.0046e-09 | 4.9308e-08 | 3.6125e-08 | 1.7349e-09 | 4.2953e-09 | 2.2796e-09 | 1.519e-10
45906.09 | 4.0133e-08 | 4.4781e-08 | 9.0467e-10 | 4.6286e-08 | 3.4612e-08 | 1.6621e-09 | 4.2221e-09 | 2.1796e-09 | 1.4705e-10
45918.258 | 3.8091e-08 | 4.4583e-08 | 9.1344e-10 | 4.5348e-08 | 3.4154e-08 | 1.6508e-09 | 4.1873e-09 | 2.1892e-09 | 1.4694e-10
45930.426 | 3.6959e-08 | 4.3964e-08 | 9.0849e-10 | 4.5244e-08 | 3.3957e-08 | 1.6218e-09 | 4.1186e-09 | 2.1517e-09 | 1.4537e-10
45942.594 | 3.7008e-08 | 4.3087e-08 | 8.9425e-10 | 4.4659e-08 | 3.3562e-08 | 1.6166e-09 | 4.0781e-09 | 2.1232e-09 | 1.445e-10
45954.758 | 3.637e-08 | 4.254e-08 | 9.074e-10 | 4.4814e-08 | 3.3416e-08 | 1.6069e-09 | 4.0907e-09 | 2.1376e-09 | 1.4196e-10
45966.926 | 3.6461e-08 | 4.3053e-08 | 8.9478e-10 | 4.4523e-08 | 3.3747e-08 | 1.6202e-09 | 4.1218e-09 | 2.1604e-09 | 1.4361e-10
45979.094 | 3.7196e-08 | 4.356e-08 | 9.1752e-10 | 4.5556e-08 | 3.4174e-08 | 1.6412e-09 | 4.1943e-09 | 2.1803e-09 | 1.4737e-10
45991.262 | 3.7565e-08 | 4.3939e-08 | 9.132e-10 | 4.5709e-08 | 3.4161e-08 | 1.6565e-09 | 4.2367e-09 | 2.2134e-09 | 1.4657e-10
46003.426 | 3.712e-08 | 4.445e-08 | 9.1002e-10 | 4.6603e-08 | 3.4625e-08 | 1.6598e-09 | 4.204e-09 | 2.2037e-09 | 1.4775e-10
46015.594 | 3.7709e-08 | 4.4452e-08 | 9.2003e-10 | 4.6375e-08 | 3.4566e-08 | 1.6387e-09 | 4.1701e-09 | 2.2097e-09 | 1.475e-10
46027.762 | 3.7452e-08 | 4.4337e-08 | 9.1603e-10 | 4.5958e-08 | 3.4644e-08 | 1.642e-09 | 4.1686e-09 | 2.2023e-09 | 1.443e-10
46039.93 | 3.7189e-08 | 4.4243e-08 | 9.1428e-10 | 4.5982e-08 | 3.4608e-08 | 1.6295e-09 | 4.1466e-09 | 2.1947e-09 | 1.4676e-10
46052.094 | 3.724e-08 | 4.4249e-08 | 9.235e-10 | 4.5958e-08 | 3.4709e-08 | 1.6605e-09 | 4.2011e-09 | 2.1743e-09 | 1.4635e-10
46064.262 | 3.7716e-08 | 4.4497e-08 | 9.2291e-10 | 4.5437e-08 | 3.4409e-08 | 1.6422e-09 | 4.2069e-09 | 2.2097e-09 | 1.4642e-10
46076.43 | 3.7374e-08 | 4.465e-08 | 9.2154e-10 | 4.6111e-08 | 3.4938e-08 | 1.6509e-09 | 4.2616e-09 | 2.2116e-09 | 1.4744e-10
46088.598 | 3.759e-08 | 4.38e-08 | 9.1648e-10 | 4.6173e-08 | 3.4695e-08 | 1.6238e-09 | 4.223e-09 | 2.2148e-09 | 1.4772e-10
46100.762 | 3.9379e-08 | 4.4513e-08 | 8.9967e-10 | 4.5352e-08 | 3.4395e-08 | 1.646e-09 | 4.2285e-09 | 2.199e-09 | 1.4646e-10
46112.93 | 3.8091e-08 | 4.3808e-08 | 9.0423e-10 | 4.5679e-08 | 3.4579e-08 | 1.6485e-09 | 4.1747e-09 | 2.1625e-09 | 1.4365e-10
46125.098 | 3.7751e-08 | 4.3836e-08 | 9.0623e-10 | 4.5163e-08 | 3.4127e-08 | 1.6174e-09 | 4.1353e-09 | 2.1581e-09 | 1.4193e-10
46137.266 | 3.7183e-08 | 4.3664e-08 | 9.0697e-10 | 4.51e-08 | 3.3966e-08 | 1.6116e-09 | 4.1216e-09 | 2.1528e-09 | 1.4202e-10
46149.43 | 3.7056e-08 | 4.3283e-08 | 8.9602e-10 | 4.4854e-08 | 3.3545e-08 | 1.5979e-09 | 4.1123e-09 | 2.1495e-09 | 1.4283e-10
46161.598 | 3.6941e-08 | 4.3188e-08 | 8.9588e-10 | 4.4505e-08 | 3.3506e-08 | 1.6097e-09 | 4.0645e-09 | 2.1081e-09 | 1.4084e-10
46173.766 | 3.6621e-08 | 4.2983e-08 | 8.9485e-10 | 4.4737e-08 | 3.3573e-08 | 1.5915e-09 | 4.0721e-09 | 2.116e-09 | 1.4004e-10
46185.934 | 3.666e-08 | 4.2884e-08 | 8.9619e-10 | 4.3989e-08 | 3.3464e-08 | 1.602e-09 | 4.0554e-09 | 2.145e-09 | 1.406e-10
46198.098 | 3.6364e-08 | 4.3335e-08 | 9.1734e-10 | 4.5011e-08 | 3.3732e-08 | 1.7044e-09 | 4.0889e-09 | 2.1385e-09 | 1.4338e-10
46210.266 | 3.6896e-08 | 4.3417e-08 | 9.2058e-10 | 4.5397e-08 | 3.3917e-08 | 1.6941e-09 | 4.1475e-09 | 2.1761e-09 | 1.423e-10
46222.434 | 3.6476e-08 | 4.3696e-08 | 9.2068e-10 | 4.5449e-08 | 3.3516e-08 | 1.698e-09 | 4.0845e-09 | 2.1806e-09 | 1.433e-10
46234.602 | 3.6451e-08 | 4.3576e-08 | 9.3153e-10 | 4.4933e-08 | 3.4129e-08 | 1.6683e-09 | 4.1512e-09 | 2.1494e-09 | 1.4377e-10
46246.766 | 3.7019e-08 | 4.4357e-08 | 9.3174e-10 | 4.5288e-08 | 3.3934e-08 | 1.6564e-09 | 4.1288e-09 | 2.1874e-09 | 1.4461e-10
46258.934 | 3.6741e-08 | 4.377e-08 | 9.2741e-10 | 4.5379e-08 | 3.3796e-08 | 1.6852e-09 | 4.2288e-09 | 2.1844e-09 | 1.4572e-10
46271.102 | 3.7617e-08 | 4.4737e-08 | 9.2788e-10 | 4.5529e-08 | 3.4162e-08 | 1.655e-09 | 4.1451e-09 | 2.1805e-09 | 1.457e-10
46283.27 | 3.7809e-08 | 4.4e-08 | 9.3702e-10 | 4.5732e-08 | 3.4352e-08 | 1.6804e-09 | 4.1627e-09 | 2.2063e-09 | 1.4731e-10
46295.434 | 3.7701e-08 | 4.4371e-08 | 9.5087e-10 | 4.6293e-08 | 3.4543e-08 | 1.6962e-09 | 4.196e-09 | 2.1925e-09 | 1.4617e-10
46307.602 | 3.7651e-08 | 4.407e-08 | 9.3166e-10 | 4.6089e-08 | 3.4221e-08 | 1.6694e-09 | 4.1617e-09 | 2.2044e-09 | 1.4648e-10
46319.77 | 3.7275e-08 | 4.4293e-08 | 9.3849e-10 | 4.6599e-08 | 3.4498e-08 | 1.6771e-09 | 4.2102e-09 | 2.1719e-09 | 1.4676e-10
46331.938 | 3.7721e-08 | 4.4488e-08 | 9.466e-10 | 4.6701e-08 | 3.4587e-08 | 1.6829e-09 | 4.2733e-09 | 2.2094e-09 | 1.4849e-10
46344.102 | 3.7811e-08 | 4.4344e-08 | 9.3553e-10 | 4.6537e-08 | 3.4506e-08 | 1.6764e-09 | 4.2318e-09 | 2.1968e-09 | 1.4658e-10
46356.27 | 3.7624e-08 | 4.4594e-08 | 9.2545e-10 | 4.6088e-08 | 3.4141e-08 | 1.6993e-09 | 4.1681e-09 | 2.1912e-09 | 1.4633e-10
46368.438 | 3.7654e-08 | 4.4122e-08 | 9.4036e-10 | 4.6518e-08 | 3.4713e-08 | 1.6877e-09 | 4.2465e-09 | 2.2043e-09 | 1.4753e-10
46380.605 | 3.7167e-08 | 4.4353e-08 | 9.4875e-10 | 4.6069e-08 | 3.4186e-08 | 1.7032e-09 | 4.2871e-09 | 2.2018e-09 | 1.4605e-10
46392.77 | 3.6719e-08 | 4.4001e-08 | 9.3342e-10 | 4.532e-08 | 3.4199e-08 | 1.6787e-09 | 4.1681e-09 | 2.1756e-09 | 1.4805e-10
46404.938 | 3.7285e-08 | 4.4441e-08 | 9.144e-10 | 4.5774e-08 | 3.4271e-08 | 1.6741e-09 | 4.2334e-09 | 2.1741e-09 | 1.4636e-10
46417.105 | 3.7689e-08 | 4.4718e-08 | 9.3579e-10 | 4.648e-08 | 3.4372e-08 | 1.6781e-09 | 4.2699e-09 | 2.1942e-09 | 1.4841e-10
46429.273 | 3.7382e-08 | 4.4342e-08 | 9.3302e-10 | 4.5793e-08 | 3.4262e-08 | 1.6698e-09 | 4.1687e-09 | 2.219e-09 | 1.4538e-10
46441.438 | 3.7463e-08 | 4.4041e-08 | 9.6126e-10 | 4.6096e-08 | 3.4252e-08 | 1.6555e-09 | 4.2307e-09 | 2.2061e-09 | 1.501e-10
46453.605 | 3.7068e-08 | 4.4137e-08 | 9.5561e-10 | 4.629e-08 | 3.4306e-08 | 1.6785e-09 | 4.2561e-09 | 2.216e-09 | 1.5052e-10
46465.773 | 3.7571e-08 | 4.4526e-08 | 9.5852e-10 | 4.6786e-08 | 3.4616e-08 | 1.6711e-09 | 4.2598e-09 | 2.2591e-09 | 1.5115e-10
46477.941 | 3.7462e-08 | 4.5019e-08 | 9.752e-10 | 4.6595e-08 | 3.4689e-08 | 1.6719e-09 | 4.3323e-09 | 2.2682e-09 | 1.5253e-10
46490.105 | 3.7247e-08 | 4.485e-08 | 9.6592e-10 | 4.7168e-08 | 3.4689e-08 | 1.6634e-09 | 4.3046e-09 | 2.2353e-09 | 1.5116e-10
46502.273 | 3.7873e-08 | 4.457e-08 | 9.4771e-10 | 4.7217e-08 | 3.4883e-08 | 1.6832e-09 | 4.3278e-09 | 2.2367e-09 | 1.5132e-10
46514.441 | 3.7948e-08 | 4.4269e-08 | 9.6357e-10 | 4.6736e-08 | 3.4891e-08 | 1.6769e-09 | 4.3025e-09 | 2.215e-09 | 1.5035e-10
46526.609 | 3.7553e-08 | 4.4505e-08 | 9.5382e-10 | 4.6867e-08 | 3.4477e-08 | 1.6112e-09 | 4.3289e-09 | 2.2801e-09 | 1.5544e-10
46538.773 | 4.0174e-08 | 4.5395e-08 | 9.4969e-10 | 4.7057e-08 | 3.5008e-08 | 1.663e-09 | 4.3154e-09 | 2.226e-09 | 1.5081e-10
46550.941 | 3.7762e-08 | 4.4139e-08 | 9.4138e-10 | 4.6333e-08 | 3.438e-08 | 1.6503e-09 | 4.2416e-09 | 2.2445e-09 | 1.5015e-10
46563.109 | 3.7507e-08 | 4.4974e-08 | 9.3838e-10 | 4.658e-08 | 3.4312e-08 | 1.6647e-09 | 4.2339e-09 | 2.2436e-09 | 1.5067e-10
46575.277 | 3.7606e-08 | 4.4399e-08 | 9.4975e-10 | 4.6793e-08 | 3.4747e-08 | 1.6527e-09 | 4.3628e-09 | 2.2273e-09 | 1.5191e-10
46587.441 | 3.7968e-08 | 4.486e-08 | 9.5701e-10 | 4.7692e-08 | 3.5161e-08 | 1.659e-09 | 4.3275e-09 | 2.2599e-09 | 1.5262e-10
46599.609 | 3.7941e-08 | 4.4065e-08 | 9.6061e-10 | 4.7165e-08 | 3.4634e-08 | 1.663e-09 | 4.2939e-09 | 2.236e-09 | 1.5214e-10
46611.777 | 3.7142e-08 | 4.4486e-08 | 9.6839e-10 | 4.687e-08 | 3.4863e-08 | 1.6648e-09 | 4.2736e-09 | 2.2244e-09 | 1.519e-10
46623.945 | 3.7481e-08 | 4.4473e-08 | 9.6252e-10 | 4.7389e-08 | 3.5032e-08 | 1.6779e-09 | 4.3243e-09 | 2.228e-09 | 1.5389e-10
46636.109 | 3.76e-08 | 4.4451e-08 | 9.7299e-10 | 4.6904e-08 | 3.4912e-08 | 1.6727e-09 | 4.2544e-09 | 2.2521e-09 | 1.5158e-10
46648.277 | 3.756e-08 | 4.408e-08 | 9.5302e-10 | 4.7119e-08 | 3.4724e-08 | 1.6571e-09 | 4.2554e-09 | 2.242e-09 | 1.5202e-10
46660.445 | 3.7413e-08 | 4.3816e-08 | 9.5818e-10 | 4.6734e-08 | 3.4713e-08 | 1.6485e-09 | 4.2559e-09 | 2.2693e-09 | 1.4956e-10
46672.613 | 3.7244e-08 | 4.3245e-08 | 9.5377e-10 | 4.6888e-08 | 3.4299e-08 | 1.6434e-09 | 4.2738e-09 | 2.2437e-09 | 1.5021e-10
46684.777 | 3.7273e-08 | 4.3414e-08 | 9.5885e-10 | 4.667e-08 | 3.4604e-08 | 1.6665e-09 | 4.2997e-09 | 2.2579e-09 | 1.4938e-10
46696.945 | 3.7669e-08 | 4.4338e-08 | 9.6726e-10 | 4.7567e-08 | 3.4833e-08 | 1.6629e-09 | 4.2829e-09 | 2.2775e-09 | 1.4957e-10
46709.113 | 3.761e-08 | 4.4444e-08 | 9.6696e-10 | 4.7099e-08 | 3.523e-08 | 1.6858e-09 | 4.3089e-09 | 2.2694e-09 | 1.5215e-10
46721.281 | 3.7559e-08 | 4.47e-08 | 9.6774e-10 | 4.7792e-08 | 3.5089e-08 | 1.6625e-09 | 4.3242e-09 | 2.2792e-09 | 1.5046e-10
46733.445 | 3.7755e-08 | 4.435e-08 | 9.6568e-10 | 4.702e-08 | 3.5021e-08 | 1.665e-09 | 4.3077e-09 | 2.2764e-09 | 1.5375e-10
46745.613 | 3.8155e-08 | 4.5136e-08 | 9.7593e-10 | 4.7285e-08 | 3.5677e-08 | 1.6883e-09 | 4.4192e-09 | 2.2832e-09 | 1.5196e-10
46757.781 | 3.7932e-08 | 4.4818e-08 | 9.674e-10 | 4.751e-08 | 3.5498e-08 | 1.6851e-09 | 4.3535e-09 | 2.3068e-09 | 1.5313e-10
46769.949 | 3.8151e-08 | 4.4894e-08 | 9.7433e-10 | 4.7804e-08 | 3.529e-08 | 1.67e-09 | 4.3642e-09 | 2.2594e-09 | 1.5295e-10
46782.113 | 3.7595e-08 | 4.4805e-08 | 9.7369e-10 | 4.7415e-08 | 3.4874e-08 | 1.6637e-09 | 4.3696e-09 | 2.2747e-09 | 1.5135e-10
46794.281 | 3.7813e-08 | 4.4162e-08 | 9.5518e-10 | 4.7374e-08 | 3.4842e-08 | 1.6486e-09 | 4.3457e-09 | 2.272e-09 | 1.5122e-10
46806.449 | 3.8101e-08 | 4.4794e-08 | 9.6514e-10 | 4.7336e-08 | 3.5394e-08 | 1.6845e-09 | 4.411e-09 | 2.2963e-09 | 1.5247e-10
46818.617 | 3.8465e-08 | 4.4513e-08 | 9.7873e-10 | 4.7963e-08 | 3.5639e-08 | 1.6796e-09 | 4.3877e-09 | 2.3225e-09 | 1.5428e-10
46830.781 | 3.8516e-08 | 4.5063e-08 | 9.9547e-10 | 4.8137e-08 | 3.5665e-08 | 1.6992e-09 | 4.5059e-09 | 2.3447e-09 | 1.5705e-10
46842.949 | 3.8506e-08 | 4.5565e-08 | 9.9031e-10 | 4.8657e-08 | 3.5462e-08 | 1.6908e-09 | 4.4671e-09 | 2.3307e-09 | 1.5705e-10
46855.117 | 3.8405e-08 | 4.4953e-08 | 9.8887e-10 | 4.8271e-08 | 3.5966e-08 | 1.6859e-09 | 4.4756e-09 | 2.3367e-09 | 1.5553e-10
46867.285 | 3.8602e-08 | 4.6e-08 | 9.9904e-10 | 4.92e-08 | 3.6029e-08 | 1.6934e-09 | 4.4734e-09 | 2.3371e-09 | 1.5544e-10
46879.449 | 3.8849e-08 | 4.5478e-08 | 9.931e-10 | 4.8845e-08 | 3.6144e-08 | 1.6997e-09 | 4.4758e-09 | 2.3507e-09 | 1.5692e-10
46891.617 | 3.8171e-08 | 4.5686e-08 | 9.984e-10 | 4.9145e-08 | 3.5931e-08 | 1.6805e-09 | 4.5035e-09 | 2.3279e-09 | 1.5542e-10
46903.785 | 3.8609e-08 | 4.5314e-08 | 9.8526e-10 | 4.7949e-08 | 3.4801e-08 | 1.6791e-09 | 4.4488e-09 | 2.3068e-09 | 1.5307e-10
46915.953 | 3.8818e-08 | 4.5341e-08 | 9.8845e-10 | 4.8445e-08 | 3.5647e-08 | 1.6841e-09 | 4.4298e-09 | 2.3141e-09 | 1.5372e-10
46928.117 | 3.8419e-08 | 4.4933e-08 | 9.9445e-10 | 4.8849e-08 | 3.5193e-08 | 1.6801e-09 | 4.4122e-09 | 2.3179e-09 | 1.5473e-10
46940.285 | 3.8213e-08 | 4.4614e-08 | 9.5515e-10 | 4.7644e-08 | 3.4991e-08 | 1.6872e-09 | 4.3804e-09 | 2.2829e-09 | 1.5325e-10
46952.453 | 3.9986e-08 | 4.5433e-08 | 9.6545e-10 | 4.8808e-08 | 3.5138e-08 | 1.6826e-09 | 4.4374e-09 | 2.2906e-09 | 1.5362e-10
46964.621 | 3.8532e-08 | 4.5126e-08 | 9.7145e-10 | 4.8093e-08 | 3.5071e-08 | 1.6894e-09 | 4.439e-09 | 2.3228e-09 | 1.5361e-10
46976.785 | 3.8445e-08 | 4.5198e-08 | 9.7927e-10 | 4.8354e-08 | 3.5149e-08 | 1.6728e-09 | 4.3702e-09 | 2.2955e-09 | 1.5604e-10
46988.953 | 3.8526e-08 | 4.4754e-08 | 9.817e-10 | 4.812e-08 | 3.5429e-08 | 1.6828e-09 | 4.3853e-09 | 2.2953e-09 | 1.5348e-10
47001.121 | 3.7724e-08 | 4.55e-08 | 9.8132e-10 | 4.8485e-08 | 3.5209e-08 | 1.6882e-09 | 4.4301e-09 | 2.322e-09 | 1.5704e-10
47013.289 | 3.8911e-08 | 4.5204e-08 | 9.7806e-10 | 4.8873e-08 | 3.5544e-08 | 1.6996e-09 | 4.4436e-09 | 2.339e-09 | 1.5504e-10
47025.453 | 3.9181e-08 | 4.5729e-08 | 9.8809e-10 | 4.8636e-08 | 3.5802e-08 | 1.709e-09 | 4.4798e-09 | 2.3167e-09 | 1.5376e-10
47037.621 | 3.8962e-08 | 4.526e-08 | 9.8167e-10 | 4.8411e-08 | 3.5612e-08 | 1.6902e-09 | 4.4999e-09 | 2.3288e-09 | 1.5642e-10
47049.789 | 3.8332e-08 | 4.548e-08 | 9.8828e-10 | 4.9165e-08 | 3.5743e-08 | 1.6873e-09 | 4.5235e-09 | 2.3418e-09 | 1.5872e-10
47061.957 | 3.9329e-08 | 4.557e-08 | 9.8012e-10 | 4.9256e-08 | 3.5823e-08 | 1.7063e-09 | 4.4894e-09 | 2.3575e-09 | 1.5816e-10
47074.121 | 3.9253e-08 | 4.5752e-08 | 1.0067e-09 | 4.9719e-08 | 3.6328e-08 | 1.7071e-09 | 4.5071e-09 | 2.3564e-09 | 1.5828e-10
47086.289 | 3.9586e-08 | 4.6165e-08 | 1.0029e-09 | 4.9169e-08 | 3.6159e-08 | 1.6947e-09 | 4.5302e-09 | 2.3492e-09 | 1.5927e-10
47098.457 | 3.9491e-08 | 4.589e-08 | 9.9691e-10 | 4.9137e-08 | 3.5665e-08 | 1.7141e-09 | 4.5059e-09 | 2.3505e-09 | 1.5528e-10
47110.625 | 3.8287e-08 | 4.5507e-08 | 9.9498e-10 | 4.9093e-08 | 3.583e-08 | 1.7035e-09 | 4.5401e-09 | 2.3517e-09 | 1.5692e-10
47122.789 | 3.8197e-08 | 4.5663e-08 | 9.8734e-10 | 4.8801e-08 | 3.506e-08 | 1.6783e-09 | 4.4582e-09 | 2.3304e-09 | 1.5567e-10
47134.957 | 3.8331e-08 | 4.5927e-08 | 9.7992e-10 | 4.8232e-08 | 3.5313e-08 | 1.6798e-09 | 4.4158e-09 | 2.2942e-09 | 1.5373e-10
47147.125 | 3.8323e-08 | 4.5125e-08 | 9.7074e-10 | 4.7818e-08 | 3.4956e-08 | 1.6721e-09 | 4.4335e-09 | 2.3448e-09 | 1.5863e-10
47159.293 | 3.863e-08 | 4.6026e-08 | 1.0048e-09 | 4.8772e-08 | 3.583e-08 | 1.6827e-09 | 4.4957e-09 | 2.3536e-09 | 1.5684e-10
47171.461 | 3.9035e-08 | 4.5917e-08 | 1.0081e-09 | 4.9436e-08 | 3.5865e-08 | 1.6969e-09 | 4.5242e-09 | 2.3495e-09 | 1.5847e-10
47183.625 | 3.8406e-08 | 4.5775e-08 | 1.0058e-09 | 4.9033e-08 | 3.6522e-08 | 1.7076e-09 | 4.5377e-09 | 2.359e-09 | 1.5628e-10
47195.793 | 3.892e-08 | 4.6009e-08 | 9.8679e-10 | 4.9114e-08 | 3.6107e-08 | 1.7061e-09 | 4.5462e-09 | 2.3831e-09 | 1.5885e-10
47207.961 | 3.9322e-08 | 4.6701e-08 | 1.0125e-09 | 5.0203e-08 | 3.6027e-08 | 1.7083e-09 | 4.4529e-09 | 2.3949e-09 | 1.615e-10
47220.129 | 4.0093e-08 | 4.5954e-08 | 1.0004e-09 | 4.9762e-08 | 3.6097e-08 | 1.6913e-09 | 4.5147e-09 | 2.349e-09 | 1.5937e-10
47232.293 | 3.952e-08 | 4.5753e-08 | 1.0014e-09 | 4.9689e-08 | 3.5955e-08 | 1.7045e-09 | 4.5083e-09 | 2.3346e-09 | 1.5869e-10
47244.461 | 3.9076e-08 | 4.637e-08 | 9.9023e-10 | 4.8864e-08 | 3.5709e-08 | 1.6745e-09 | 4.5265e-09 | 2.3386e-09 | 1.566e-10
47256.629 | 3.8647e-08 | 4.588e-08 | 1.0032e-09 | 4.9259e-08 | 3.5996e-08 | 1.6924e-09 | 4.4891e-09 | 2.3615e-09 | 1.575e-10
47268.797 | 3.9269e-08 | 4.6314e-08 | 1.0056e-09 | 4.8602e-08 | 3.661e-08 | 1.6862e-09 | 4.5367e-09 | 2.3763e-09 | 1.5932e-10
47280.961 | 3.9984e-08 | 4.6328e-08 | 1.0055e-09 | 4.9823e-08 | 3.6011e-08 | 1.6983e-09 | 4.5593e-09 | 2.3567e-09 | 1.5873e-10
47293.129 | 3.931e-08 | 4.6337e-08 | 1.0042e-09 | 4.9765e-08 | 3.6342e-08 | 1.6905e-09 | 4.5552e-09 | 2.3711e-09 | 1.5731e-10
47305.297 | 3.9503e-08 | 4.6691e-08 | 1.0073e-09 | 4.9855e-08 | 3.5999e-08 | 1.6953e-09 | 4.5544e-09 | 2.3724e-09 | 1.5835e-10
47317.465 | 3.8836e-08 | 4.5963e-08 | 1.0197e-09 | 4.9856e-08 | 3.6275e-08 | 1.6837e-09 | 4.5873e-09 | 2.3699e-09 | 1.5939e-10
47329.629 | 3.8631e-08 | 4.5469e-08 | 1.0046e-09 | 4.9225e-08 | 3.5978e-08 | 1.6813e-09 | 4.5168e-09 | 2.3824e-09 | 1.5985e-10
47341.797 | 3.9884e-08 | 4.646e-08 | 1.0013e-09 | 4.8626e-08 | 3.6264e-08 | 1.6901e-09 | 4.5464e-09 | 2.3789e-09 | 1.5888e-10
47353.965 | 4.0146e-08 | 4.6444e-08 | 1.0185e-09 | 4.965e-08 | 3.5947e-08 | 1.6821e-09 | 4.5575e-09 | 2.3724e-09 | 1.5911e-10
47366.133 | 3.8771e-08 | 4.6253e-08 | 1.0216e-09 | 5.0184e-08 | 3.6557e-08 | 1.6815e-09 | 4.5204e-09 | 2.3774e-09 | 1.5896e-10
47378.297 | 3.8983e-08 | 4.6128e-08 | 1.0283e-09 | 4.9252e-08 | 3.6011e-08 | 1.6624e-09 | 4.5538e-09 | 2.3914e-09 | 1.5935e-10
47390.465 | 3.8623e-08 | 4.579e-08 | 1.0312e-09 | 4.9937e-08 | 3.6395e-08 | 1.682e-09 | 4.5677e-09 | 2.405e-09 | 1.5504e-10
47402.633 | 4.2064e-08 | 4.6623e-08 | 1.0163e-09 | 5.0643e-08 | 3.645e-08 | 1.6889e-09 | 4.6522e-09 | 2.4003e-09 | 1.6398e-10
47414.801 | 4.0217e-08 | 4.6374e-08 | 1.0282e-09 | 5.015e-08 | 3.6732e-08 | 1.6703e-09 | 4.5852e-09 | 2.4123e-09 | 1.6293e-10
47426.965 | 3.9441e-08 | 4.5998e-08 | 1.026e-09 | 4.9707e-08 | 3.598e-08 | 1.6874e-09 | 4.5306e-09 | 2.4131e-09 | 1.6218e-10
47439.133 | 3.8817e-08 | 4.5724e-08 | 1.0251e-09 | 4.9598e-08 | 3.6156e-08 | 1.6824e-09 | 4.5894e-09 | 2.407e-09 | 1.6235e-10
47451.301 | 3.897e-08 | 4.5323e-08 | 1.0261e-09 | 4.9572e-08 | 3.608e-08 | 1.6561e-09 | 4.5336e-09 | 2.3638e-09 | 1.5947e-10
47463.469 | 3.8212e-08 | 4.512e-08 | 1.0151e-09 | 4.9359e-08 | 3.5794e-08 | 1.6549e-09 | 4.5411e-09 | 2.3719e-09 | 1.6001e-10
47475.633 | 3.804e-08 | 4.5661e-08 | 1.0122e-09 | 4.9212e-08 | 3.5657e-08 | 1.6757e-09 | 4.4386e-09 | 2.3481e-09 | 1.5767e-10
47487.801 | 3.8889e-08 | 4.5524e-08 | 1.0157e-09 | 4.8817e-08 | 3.5557e-08 | 1.6597e-09 | 4.4558e-09 | 2.3439e-09 | 1.5775e-10
47499.969 | 3.8247e-08 | 4.5231e-08 | 1.0044e-09 | 4.9269e-08 | 3.568e-08 | 1.6437e-09 | 4.4164e-09 | 2.3573e-09 | 1.5756e-10
47512.137 | 3.7909e-08 | 4.5009e-08 | 1.007e-09 | 4.8834e-08 | 3.56e-08 | 1.6424e-09 | 4.4769e-09 | 2.3731e-09 | 1.5863e-10
47524.301 | 3.7737e-08 | 4.5157e-08 | 1.0195e-09 | 4.8812e-08 | 3.531e-08 | 1.6574e-09 | 4.5309e-09 | 2.349e-09 | 1.5759e-10
47536.469 | 3.8174e-08 | 4.5193e-08 | 1.0142e-09 | 4.8589e-08 | 3.5448e-08 | 1.639e-09 | 4.4857e-09 | 2.3235e-09 | 1.5582e-10
47548.637 | 3.7612e-08 | 4.5142e-08 | 1.0162e-09 | 4.9051e-08 | 3.5376e-08 | 1.6526e-09 | 4.4617e-09 | 2.3267e-09 | 1.5547e-10
47560.805 | 3.8182e-08 | 4.4394e-08 | 1.0072e-09 | 4.8605e-08 | 3.5154e-08 | 1.6336e-09 | 4.4784e-09 | 2.3474e-09 | 1.5433e-10
47572.969 | 3.7443e-08 | 4.471e-08 | 1.0015e-09 | 4.8368e-08 | 3.4915e-08 | 1.6415e-09 | 4.3289e-09 | 2.3403e-09 | 1.5808e-10
47585.137 | 3.9575e-08 | 4.5102e-08 | 1.0095e-09 | 4.8664e-08 | 3.4876e-08 | 1.6163e-09 | 4.4434e-09 | 2.3249e-09 | 1.5505e-10
47597.305 | 3.8418e-08 | 4.4902e-08 | 1.0006e-09 | 4.8651e-08 | 3.4957e-08 | 1.6244e-09 | 4.4973e-09 | 2.3411e-09 | 1.5431e-10
47609.473 | 3.811e-08 | 4.4498e-08 | 9.9538e-10 | 4.8921e-08 | 3.483e-08 | 1.6059e-09 | 4.435e-09 | 2.3226e-09 | 1.5571e-10
47621.637 | 3.7538e-08 | 4.424e-08 | 1.0085e-09 | 4.8862e-08 | 3.5465e-08 | 1.6425e-09 | 4.4724e-09 | 2.348e-09 | 1.5605e-10
47633.805 | 3.8117e-08 | 4.5542e-08 | 1.0304e-09 | 4.9422e-08 | 3.5062e-08 | 1.6447e-09 | 4.4854e-09 | 2.3559e-09 | 1.579e-10
47645.973 | 3.8022e-08 | 4.5121e-08 | 1.0362e-09 | 4.9075e-08 | 3.5581e-08 | 1.6489e-09 | 4.5636e-09 | 2.3646e-09 | 1.5738e-10
47658.141 | 3.8067e-08 | 4.524e-08 | 1.03e-09 | 4.9644e-08 | 3.5558e-08 | 1.6358e-09 | 4.5097e-09 | 2.3662e-09 | 1.5695e-10
47670.305 | 3.8134e-08 | 4.5352e-08 | 1.0331e-09 | 4.9575e-08 | 3.5364e-08 | 1.6515e-09 | 4.5312e-09 | 2.3567e-09 | 1.5772e-10
47682.473 | 3.7818e-08 | 4.5772e-08 | 1.0407e-09 | 4.9602e-08 | 3.5809e-08 | 1.6352e-09 | 4.5152e-09 | 2.3888e-09 | 1.577e-10
47694.641 | 3.8556e-08 | 4.5643e-08 | 1.037e-09 | 4.9715e-08 | 3.548e-08 | 1.6583e-09 | 4.5793e-09 | 2.3565e-09 | 1.5944e-10
47706.809 | 3.8477e-08 | 4.5957e-08 | 1.0471e-09 | 5.0229e-08 | 3.5543e-08 | 1.667e-09 | 4.574e-09 | 2.4103e-09 | 1.6005e-10
47718.973 | 3.8745e-08 | 4.6132e-08 | 1.0625e-09 | 5.0732e-08 | 3.6088e-08 | 1.6654e-09 | 4.6406e-09 | 2.4139e-09 | 1.5857e-10
47731.141 | 3.8605e-08 | 4.5934e-08 | 1.0546e-09 | 4.9085e-08 | 3.6235e-08 | 1.6742e-09 | 4.5685e-09 | 2.4024e-09 | 1.6003e-10
47743.309 | 3.8749e-08 | 4.6765e-08 | 1.0534e-09 | 4.9804e-08 | 3.5873e-08 | 1.6831e-09 | 4.5382e-09 | 2.4031e-09 | 1.6153e-10
47755.477 | 3.8968e-08 | 4.6207e-08 | 1.0452e-09 | 4.9657e-08 | 3.5588e-08 | 1.6812e-09 | 4.5819e-09 | 2.3877e-09 | 1.5892e-10
47767.641 | 3.8438e-08 | 4.5513e-08 | 1.0257e-09 | 4.955e-08 | 3.5909e-08 | 1.6851e-09 | 4.5326e-09 | 2.3699e-09 | 1.5934e-10
47779.809 | 3.8468e-08 | 4.493e-08 | 1.0315e-09 | 4.9571e-08 | 3.5324e-08 | 1.6922e-09 | 4.5399e-09 | 2.3884e-09 | 1.58e-10
47791.977 | 3.8905e-08 | 4.5032e-08 | 1.0336e-09 | 4.9981e-08 | 3.5642e-08 | 1.6617e-09 | 4.5475e-09 | 2.3598e-09 | 1.589e-10
47804.145 | 3.7622e-08 | 4.4598e-08 | 1.0144e-09 | 4.8855e-08 | 3.5493e-08 | 1.6547e-09 | 4.5039e-09 | 2.3276e-09 | 1.5533e-10
47816.309 | 3.7221e-08 | 4.4155e-08 | 1.0369e-09 | 4.8355e-08 | 3.5204e-08 | 1.6528e-09 | 4.495e-09 | 2.3322e-09 | 1.5587e-10
47828.477 | 3.8104e-08 | 4.4632e-08 | 1.0079e-09 | 4.8967e-08 | 3.424e-08 | 1.6683e-09 | 4.5168e-09 | 2.36e-09 | 1.5995e-10
47840.645 | 4.0188e-08 | 4.597e-08 | 9.98e-10 | 4.9815e-08 | 3.582e-08 | 1.6623e-09 | 4.5775e-09 | 2.3687e-09 | 1.5894e-10
47852.813 | 3.9296e-08 | 4.6232e-08 | 1.026e-09 | 4.9164e-08 | 3.6311e-08 | 1.6898e-09 | 4.549e-09 | 2.4082e-09 | 1.5906e-10
47864.977 | 3.9657e-08 | 4.6073e-08 | 1.0227e-09 | 4.9829e-08 | 3.6302e-08 | 1.6623e-09 | 4.5804e-09 | 2.3902e-09 | 1.5761e-10
47877.145 | 3.93e-08 | 4.5922e-08 | 1.0286e-09 | 5.0086e-08 | 3.6134e-08 | 1.6651e-09 | 4.5728e-09 | 2.3803e-09 | 1.5901e-10
47889.313 | 3.9433e-08 | 4.6308e-08 | 1.0239e-09 | 4.9674e-08 | 3.6427e-08 | 1.7106e-09 | 4.5937e-09 | 2.3958e-09 | 1.6197e-10
47901.48 | 3.9927e-08 | 4.5407e-08 | 1.0371e-09 | 5.0053e-08 | 3.6446e-08 | 1.6918e-09 | 4.6239e-09 | 2.4174e-09 | 1.6276e-10
47913.645 | 3.9357e-08 | 4.5924e-08 | 1.0312e-09 | 4.9331e-08 | 3.6151e-08 | 1.6725e-09 | 4.63e-09 | 2.4045e-09 | 1.6143e-10
47925.813 | 3.9001e-08 | 4.4796e-08 | 1.0258e-09 | 4.9947e-08 | 3.5976e-08 | 1.6497e-09 | 4.5536e-09 | 2.3851e-09 | 1.6099e-10
47937.98 | 3.9031e-08 | 4.5927e-08 | 1.0318e-09 | 4.9781e-08 | 3.6249e-08 | 1.6598e-09 | 4.6099e-09 | 2.4129e-09 | 1.6058e-10
47950.148 | 3.8781e-08 | 4.5033e-08 | 1.0385e-09 | 4.9486e-08 | 3.5705e-08 | 1.6554e-09 | 4.6002e-09 | 2.3621e-09 | 1.6048e-10
47962.313 | 3.8801e-08 | 4.4841e-08 | 1.0241e-09 | 4.9543e-08 | 3.561e-08 | 1.6543e-09 | 4.6227e-09 | 2.3753e-09 | 1.6192e-10
47974.48 | 3.9216e-08 | 4.5266e-08 | 1.0337e-09 | 4.9985e-08 | 3.5555e-08 | 1.6519e-09 | 4.5415e-09 | 2.3735e-09 | 1.5898e-10
47986.648 | 3.8319e-08 | 4.4893e-08 | 1.0203e-09 | 4.9528e-08 | 3.5833e-08 | 1.6466e-09 | 4.5161e-09 | 2.3819e-09 | 1.5954e-10
47998.816 | 3.8982e-08 | 4.503e-08 | 1.0305e-09 | 4.9731e-08 | 3.6139e-08 | 1.6629e-09 | 4.6071e-09 | 2.3977e-09 | 1.6109e-10
48010.98 | 3.8904e-08 | 4.5392e-08 | 1.0344e-09 | 4.949e-08 | 3.5902e-08 | 1.6636e-09 | 4.5785e-09 | 2.4209e-09 | 1.6114e-10
48023.148 | 3.9322e-08 | 4.5763e-08 | 1.0305e-09 | 5.0324e-08 | 3.5972e-08 | 1.6641e-09 | 4.638e-09 | 2.3874e-09 | 1.5834e-10
48035.316 | 3.91e-08 | 4.6114e-08 | 1.0315e-09 | 4.9522e-08 | 3.5948e-08 | 1.658e-09 | 4.5189e-09 | 2.3924e-09 | 1.5917e-10
48047.484 | 3.8576e-08 | 4.5417e-08 | 1.0103e-09 | 4.9402e-08 | 3.5393e-08 | 1.6447e-09 | 4.5488e-09 | 2.3648e-09 | 1.6087e-10
48059.648 | 3.9025e-08 | 4.5795e-08 | 1.0264e-09 | 4.9763e-08 | 3.6013e-08 | 1.6456e-09 | 4.5744e-09 | 2.3998e-09 | 1.5982e-10
48071.816 | 3.9017e-08 | 4.5525e-08 | 1.024e-09 | 5.0423e-08 | 3.5714e-08 | 1.6504e-09 | 4.5572e-09 | 2.3957e-09 | 1.6037e-10
48083.984 | 3.9317e-08 | 4.6099e-08 | 1.0354e-09 | 5.0443e-08 | 3.6694e-08 | 1.6701e-09 | 4.5947e-09 | 2.3937e-09 | 1.6016e-10
48096.152 | 3.9261e-08 | 4.6258e-08 | 1.0284e-09 | 4.9911e-08 | 3.678e-08 | 1.6603e-09 | 4.6053e-09 | 2.3779e-09 | 1.5922e-10
48108.316 | 3.9031e-08 | 4.587e-08 | 1.0249e-09 | 4.9825e-08 | 3.651e-08 | 1.6735e-09 | 4.5986e-09 | 2.3842e-09 | 1.6027e-10
48120.484 | 3.9682e-08 | 4.6782e-08 | 1.0326e-09 | 5.019e-08 | 3.6483e-08 | 1.6683e-09 | 4.6054e-09 | 2.4217e-09 | 1.6016e-10
48132.652 | 3.9415e-08 | 4.6187e-08 | 1.0412e-09 | 5.0071e-08 | 3.6519e-08 | 1.6664e-09 | 4.5621e-09 | 2.3964e-09 | 1.6192e-10
48144.82 | 3.8534e-08 | 4.5391e-08 | 1.0261e-09 | 5.0558e-08 | 3.5979e-08 | 1.6616e-09 | 4.5387e-09 | 2.4358e-09 | 1.6309e-10
48156.984 | 3.9581e-08 | 4.5121e-08 | 1.0156e-09 | 4.9165e-08 | 3.5378e-08 | 1.6347e-09 | 4.5135e-09 | 2.3213e-09 | 1.4919e-10
48169.152 | 4.0201e-08 | 4.4377e-08 | 9.7378e-10 | 4.7661e-08 | 3.4611e-08 | 1.5945e-09 | 4.3945e-09 | 2.2944e-09 | 1.5041e-10
48181.32 | 3.7609e-08 | 4.3757e-08 | 9.7233e-10 | 4.7223e-08 | 3.4499e-08 | 1.5925e-09 | 4.3684e-09 | 2.2644e-09 | 1.5143e-10
48193.488 | 3.7086e-08 | 4.3644e-08 | 9.7768e-10 | 4.7104e-08 | 3.3951e-08 | 1.5784e-09 | 4.3733e-09 | 2.2728e-09 | 1.5021e-10
48205.652 | 3.6633e-08 | 4.3673e-08 | 9.8703e-10 | 4.7405e-08 | 3.4056e-08 | 1.5798e-09 | 4.328e-09 | 2.3073e-09 | 1.5197e-10
48217.82 | 3.6773e-08 | 4.4164e-08 | 9.9599e-10 | 4.7976e-08 | 3.4445e-08 | 1.5714e-09 | 4.3878e-09 | 2.3078e-09 | 1.5291e-10
48229.988 | 3.6847e-08 | 4.3979e-08 | 9.923e-10 | 4.8303e-08 | 3.4082e-08 | 1.5936e-09 | 4.404e-09 | 2.2972e-09 | 1.5425e-10
48242.156 | 3.7648e-08 | 4.3497e-08 | 9.9705e-10 | 4.7584e-08 | 3.4648e-08 | 1.5864e-09 | 4.4062e-09 | 2.2812e-09 | 1.5217e-10
48254.32 | 3.7162e-08 | 4.3342e-08 | 9.7877e-10 | 4.7407e-08 | 3.4043e-08 | 1.5532e-09 | 4.3423e-09 | 2.2628e-09 | 1.5019e-10
48266.488 | 3.6952e-08 | 4.2905e-08 | 9.9242e-10 | 4.758e-08 | 3.4492e-08 | 1.6031e-09 | 4.3746e-09 | 2.2918e-09 | 1.5375e-10
48278.656 | 3.7921e-08 | 4.4e-08 | 9.8158e-10 | 4.8077e-08 | 3.4894e-08 | 1.5885e-09 | 4.4487e-09 | 2.3024e-09 | 1.5501e-10
48290.824 | 3.7458e-08 | 4.3837e-08 | 9.8471e-10 | 4.7644e-08 | 3.4591e-08 | 1.5923e-09 | 4.4407e-09 | 2.2852e-09 | 1.5311e-10
48302.988 | 3.702e-08 | 4.3656e-08 | 9.9152e-10 | 4.7847e-08 | 3.4419e-08 | 1.5854e-09 | 4.4086e-09 | 2.3253e-09 | 1.5327e-10
48315.156 | 3.7188e-08 | 4.3952e-08 | 9.9632e-10 | 4.8232e-08 | 3.4375e-08 | 1.5903e-09 | 4.3968e-09 | 2.3156e-09 | 1.5407e-10
48327.324 | 3.7631e-08 | 4.4928e-08 | 1.0095e-09 | 4.8479e-08 | 3.4796e-08 | 1.6068e-09 | 4.4603e-09 | 2.349e-09 | 1.5599e-10
48339.492 | 3.768e-08 | 4.4499e-08 | 1.0305e-09 | 4.9457e-08 | 3.5028e-08 | 1.6158e-09 | 4.5816e-09 | 2.3575e-09 | 1.5553e-10
48351.656 | 3.7923e-08 | 4.5118e-08 | 1.042e-09 | 4.9941e-08 | 3.5596e-08 | 1.6443e-09 | 4.5683e-09 | 2.3501e-09 | 1.5851e-10
48363.824 | 3.8077e-08 | 4.4957e-08 | 1.0442e-09 | 4.9586e-08 | 3.5658e-08 | 1.6415e-09 | 4.5879e-09 | 2.4119e-09 | 1.6094e-10
48375.992 | 3.9104e-08 | 4.5873e-08 | 1.0427e-09 | 4.9662e-08 | 3.5747e-08 | 1.6537e-09 | 4.5443e-09 | 2.4042e-09 | 1.5967e-10
48388.16 | 3.8051e-08 | 4.6118e-08 | 1.0355e-09 | 5.08e-08 | 3.5742e-08 | 1.6478e-09 | 4.5956e-09 | 2.3851e-09 | 1.609e-10
48400.324 | 3.8517e-08 | 4.5672e-08 | 1.0278e-09 | 5.0136e-08 | 3.5521e-08 | 1.618e-09 | 4.5725e-09 | 2.3909e-09 | 1.596e-10
48412.492 | 3.8379e-08 | 4.5548e-08 | 1.0429e-09 | 5.0098e-08 | 3.5483e-08 | 1.6328e-09 | 4.6018e-09 | 2.3908e-09 | 1.5926e-10
48424.66 | 3.8228e-08 | 4.503e-08 | 1.0405e-09 | 5.0025e-08 | 3.5332e-08 | 1.6157e-09 | 4.5537e-09 | 2.3969e-09 | 1.613e-10
48436.828 | 3.8608e-08 | 4.5224e-08 | 1.0404e-09 | 4.9915e-08 | 3.5557e-08 | 1.6197e-09 | 4.5806e-09 | 2.4013e-09 | 1.613e-10
48448.992 | 3.8294e-08 | 4.5828e-08 | 1.0457e-09 | 5.0954e-08 | 3.6095e-08 | 1.6355e-09 | 4.6347e-09 | 2.4112e-09 | 1.6041e-10
48461.16 | 3.8046e-08 | 4.6325e-08 | 1.0579e-09 | 5.024e-08 | 3.6233e-08 | 1.6251e-09 | 4.6941e-09 | 2.4128e-09 | 1.6063e-10
48473.328 | 3.8533e-08 | 4.6054e-08 | 1.0594e-09 | 4.9218e-08 | 3.6122e-08 | 1.679e-09 | 4.6588e-09 | 2.4367e-09 | 1.635e-10
48485.496 | 3.9611e-08 | 4.6514e-08 | 1.0233e-09 | 5.0514e-08 | 3.6311e-08 | 1.6452e-09 | 4.5807e-09 | 2.3966e-09 | 1.6122e-10
48497.66 | 3.9215e-08 | 4.5849e-08 | 1.028e-09 | 4.9951e-08 | 3.6158e-08 | 1.6276e-09 | 4.6324e-09 | 2.4201e-09 | 1.6186e-10
48509.828 | 3.9446e-08 | 4.6683e-08 | 1.042e-09 | 5.0179e-08 | 3.6504e-08 | 1.6366e-09 | 4.6578e-09 | 2.4144e-09 | 1.6249e-10
48521.996 | 3.871e-08 | 4.6082e-08 | 1.0383e-09 | 5.025e-08 | 3.648e-08 | 1.6507e-09 | 4.592e-09 | 2.4084e-09 | 1.6343e-10
48534.164 | 3.8521e-08 | 4.607e-08 | 1.0477e-09 | 5.037e-08 | 3.6057e-08 | 1.6497e-09 | 4.5986e-09 | 2.3874e-09 | 1.6095e-10
48546.328 | 3.8643e-08 | 4.622e-08 | 1.0371e-09 | 5.095e-08 | 3.6281e-08 | 1.661e-09 | 4.586e-09 | 2.4079e-09 | 1.6032e-10
48558.496 | 3.8431e-08 | 4.5754e-08 | 1.0418e-09 | 5.0185e-08 | 3.5994e-08 | 1.6608e-09 | 4.6033e-09 | 2.3929e-09 | 1.6193e-10
48570.664 | 3.8865e-08 | 4.6076e-08 | 1.0528e-09 | 5.0885e-08 | 3.6324e-08 | 1.6452e-09 | 4.6533e-09 | 2.4109e-09 | 1.617e-10
48582.832 | 3.9211e-08 | 4.6249e-08 | 1.0314e-09 | 5.0307e-08 | 3.6229e-08 | 1.638e-09 | 4.6375e-09 | 2.4143e-09 | 1.5903e-10
48594.996 | 4.0167e-08 | 4.6184e-08 | 1.0192e-09 | 4.9737e-08 | 3.6252e-08 | 1.6395e-09 | 4.5932e-09 | 2.387e-09 | 1.5857e-10
48607.164 | 3.9433e-08 | 4.58e-08 | 1.0427e-09 | 5.0851e-08 | 3.6259e-08 | 1.658e-09 | 4.5895e-09 | 2.4132e-09 | 1.5907e-10
48619.332 | 3.872e-08 | 4.6326e-08 | 1.0475e-09 | 4.9877e-08 | 3.5993e-08 | 1.6324e-09 | 4.6256e-09 | 2.3839e-09 | 1.6057e-10
48631.5 | 3.9149e-08 | 4.5404e-08 | 1.0335e-09 | 5.0283e-08 | 3.5808e-08 | 1.6347e-09 | 4.5344e-09 | 2.37e-09 | 1.5651e-10
48643.664 | 3.7926e-08 | 4.4962e-08 | 1.0218e-09 | 4.984e-08 | 3.5572e-08 | 1.6448e-09 | 4.5611e-09 | 2.4015e-09 | 1.5864e-10
48655.832 | 3.9082e-08 | 4.5044e-08 | 1.0389e-09 | 5.0141e-08 | 3.5788e-08 | 1.6139e-09 | 4.6212e-09 | 2.4159e-09 | 1.5864e-10
48668 | 3.7886e-08 | 4.4464e-08 | 1.0312e-09 | 5.0407e-08 | 3.5665e-08 | 1.6115e-09 | 4.5713e-09 | 2.4023e-09 | 1.5851e-10
48680.168 | 3.8305e-08 | 4.5255e-08 | 1.0274e-09 | 4.9004e-08 | 3.552e-08 | 1.6326e-09 | 4.5057e-09 | 2.3775e-09 | 1.5819e-10
48692.336 | 3.8042e-08 | 4.471e-08 | 1.0346e-09 | 4.9354e-08 | 3.5293e-08 | 1.6264e-09 | 4.5196e-09 | 2.377e-09 | 1.5725e-10
48704.5 | 3.8471e-08 | 4.5169e-08 | 1.0397e-09 | 4.9584e-08 | 3.5723e-08 | 1.6294e-09 | 4.6317e-09 | 2.3786e-09 | 1.5959e-10
48716.668 | 3.7867e-08 | 4.4782e-08 | 1.0334e-09 | 4.9753e-08 | 3.612e-08 | 1.6363e-09 | 4.5485e-09 | 2.3944e-09 | 1.599e-10
48728.836 | 3.7921e-08 | 4.4498e-08 | 1.0183e-09 | 4.969e-08 | 3.5995e-08 | 1.635e-09 | 4.5657e-09 | 2.3942e-09 | 1.5958e-10
48741.004 | 3.8e-08 | 4.5616e-08 | 1.0423e-09 | 4.9606e-08 | 3.5571e-08 | 1.6309e-09 | 4.5768e-09 | 2.3629e-09 | 1.6002e-10
48753.168 | 3.7544e-08 | 4.4735e-08 | 1.0279e-09 | 4.9284e-08 | 3.5499e-08 | 1.6412e-09 | 4.5692e-09 | 2.3831e-09 | 1.6006e-10
48765.336 | 3.7772e-08 | 4.5479e-08 | 1.0308e-09 | 4.9565e-08 | 3.5762e-08 | 1.6452e-09 | 4.5843e-09 | 2.3957e-09 | 1.5841e-10
48777.504 | 3.7857e-08 | 4.5143e-08 | 1.0359e-09 | 4.9671e-08 | 3.5676e-08 | 1.6252e-09 | 4.5806e-09 | 2.3984e-09 | 1.6117e-10
48789.672 | 3.796e-08 | 4.5007e-08 | 1.0454e-09 | 5.0017e-08 | 3.569e-08 | 1.6545e-09 | 4.5884e-09 | 2.4064e-09 | 1.6253e-10
48801.836 | 3.8167e-08 | 4.5926e-08 | 1.0303e-09 | 4.9922e-08 | 3.5702e-08 | 1.6344e-09 | 4.5818e-09 | 2.3839e-09 | 1.605e-10
48814.004 | 3.9261e-08 | 4.5176e-08 | 1.0115e-09 | 4.977e-08 | 3.5591e-08 | 1.6323e-09 | 4.5192e-09 | 2.3203e-09 | 1.5618e-10
48826.172 | 3.8445e-08 | 4.501e-08 | 1.0109e-09 | 4.9297e-08 | 3.6061e-08 | 1.6203e-09 | 4.5328e-09 | 2.3595e-09 | 1.5845e-10
48838.34 | 3.8437e-08 | 4.5321e-08 | 1.026e-09 | 4.9226e-08 | 3.6086e-08 | 1.64e-09 | 4.5654e-09 | 2.404e-09 | 1.6059e-10
48850.504 | 3.8603e-08 | 4.5379e-08 | 1.0097e-09 | 4.9508e-08 | 3.5817e-08 | 1.6312e-09 | 4.5634e-09 | 2.3858e-09 | 1.5742e-10
48862.672 | 3.8436e-08 | 4.523e-08 | 1.0083e-09 | 4.9477e-08 | 3.5976e-08 | 1.6112e-09 | 4.5419e-09 | 2.3601e-09 | 1.5743e-10
48874.84 | 3.7971e-08 | 4.5787e-08 | 1.0108e-09 | 4.977e-08 | 3.5812e-08 | 1.6211e-09 | 4.4874e-09 | 2.3612e-09 | 1.592e-10
48887.008 | 3.8884e-08 | 4.5661e-08 | 1.0212e-09 | 4.942e-08 | 3.6019e-08 | 1.6289e-09 | 4.5662e-09 | 2.3441e-09 | 1.5904e-10
48899.172 | 3.8504e-08 | 4.5745e-08 | 1.0113e-09 | 4.953e-08 | 3.5898e-08 | 1.6421e-09 | 4.5512e-09 | 2.3915e-09 | 1.5962e-10
48911.34 | 3.8493e-08 | 4.5498e-08 | 1.0246e-09 | 4.9318e-08 | 3.5574e-08 | 1.6306e-09 | 4.5166e-09 | 2.3413e-09 | 1.5609e-10
48923.508 | 3.8499e-08 | 4.5558e-08 | 1.03e-09 | 4.9108e-08 | 3.5772e-08 | 1.6306e-09 | 4.5629e-09 | 2.3801e-09 | 1.5913e-10
48935.676 | 3.8915e-08 | 4.5613e-08 | 1.0452e-09 | 4.9569e-08 | 3.6155e-08 | 1.6457e-09 | 4.5352e-09 | 2.3751e-09 | 1.6019e-10
48947.84 | 3.8975e-08 | 4.6209e-08 | 1.0417e-09 | 5.0354e-08 | 3.6275e-08 | 1.6472e-09 | 4.5539e-09 | 2.4077e-09 | 1.5977e-10
48960.008 | 3.8612e-08 | 4.6021e-08 | 1.0564e-09 | 5.0292e-08 | 3.6403e-08 | 1.6545e-09 | 4.599e-09 | 2.4216e-09 | 1.6028e-10
48972.176 | 3.9051e-08 | 4.6301e-08 | 1.0432e-09 | 5.0404e-08 | 3.601e-08 | 1.6474e-09 | 4.6655e-09 | 2.4082e-09 | 1.6017e-10
48984.344 | 3.8588e-08 | 4.6729e-08 | 1.0632e-09 | 5.0024e-08 | 3.6177e-08 | 1.6525e-09 | 4.6057e-09 | 2.4376e-09 | 1.5983e-10
48996.508 | 3.886e-08 | 4.6576e-08 | 1.0553e-09 | 5.0615e-08 | 3.6683e-08 | 1.6494e-09 | 4.6914e-09 | 2.4021e-09 | 1.5946e-10
49008.676 | 3.8632e-08 | 4.6561e-08 | 1.014e-09 | 5.0085e-08 | 3.6129e-08 | 1.6607e-09 | 4.5797e-09 | 2.3713e-09 | 1.5648e-10
49020.844 | 3.8766e-08 | 4.5798e-08 | 1.0076e-09 | 4.866e-08 | 3.5883e-08 | 1.6219e-09 | 4.4677e-09 | 2.3846e-09 | 1.5556e-10
49033.012 | 3.8172e-08 | 4.5459e-08 | 1.0138e-09 | 4.861e-08 | 3.5682e-08 | 1.5991e-09 | 4.4721e-09 | 2.3334e-09 | 1.5521e-10
49045.176 | 3.8651e-08 | 4.4922e-08 | 1.0166e-09 | 4.9433e-08 | 3.5831e-08 | 1.6642e-09 | 4.5353e-09 | 2.3675e-09 | 1.7122e-10
49057.344 | 3.8008e-08 | 4.548e-08 | 1.0186e-09 | 4.9794e-08 | 3.6529e-08 | 1.7422e-09 | 4.5751e-09 | 2.3711e-09 | 1.7763e-10
49069.512 | 3.8914e-08 | 4.5692e-08 | 1.0397e-09 | 5.0058e-08 | 3.6121e-08 | 1.7794e-09 | 4.5886e-09 | 2.3837e-09 | 1.8147e-10
49081.68 | 4.1195e-08 | 4.6069e-08 | 1.0427e-09 | 5.0013e-08 | 3.7039e-08 | 1.7632e-09 | 4.642e-09 | 2.3749e-09 | 1.7974e-10
49093.844 | 3.9451e-08 | 4.5325e-08 | 1.0024e-09 | 4.8869e-08 | 3.613e-08 | 1.7422e-09 | 4.5272e-09 | 2.3606e-09 | 1.7736e-10
49106.012 | 3.9229e-08 | 4.4914e-08 | 1.0295e-09 | 4.9468e-08 | 3.6672e-08 | 1.7535e-09 | 4.6414e-09 | 2.3899e-09 | 1.7712e-10
49118.18 | 3.903e-08 | 4.5778e-08 | 1.0337e-09 | 4.9923e-08 | 3.6579e-08 | 1.7423e-09 | 4.5593e-09 | 2.4003e-09 | 1.7897e-10
49130.348 | 3.9222e-08 | 4.5162e-08 | 1.0272e-09 | 4.9721e-08 | 3.6237e-08 | 1.7461e-09 | 4.6401e-09 | 2.4216e-09 | 1.7867e-10
49142.512 | 3.888e-08 | 4.523e-08 | 1.0452e-09 | 5.0005e-08 | 3.6247e-08 | 1.7424e-09 | 4.6894e-09 | 2.4253e-09 | 1.7847e-10
49154.68 | 3.9398e-08 | 4.5741e-08 | 1.0456e-09 | 5.0214e-08 | 3.6548e-08 | 1.7308e-09 | 4.654e-09 | 2.4183e-09 | 1.7611e-10
49166.848 | 3.9229e-08 | 4.6422e-08 | 1.0442e-09 | 5.1085e-08 | 3.6687e-08 | 1.7376e-09 | 4.6443e-09 | 2.4188e-09 | 1.7265e-10
49179.016 | 3.9259e-08 | 4.5217e-08 | 1.0521e-09 | 5.0271e-08 | 3.6748e-08 | 1.7269e-09 | 4.7357e-09 | 2.4326e-09 | 1.7067e-10
49191.18 | 3.9464e-08 | 4.6181e-08 | 1.0499e-09 | 5.0293e-08 | 3.6557e-08 | 1.7198e-09 | 4.6169e-09 | 2.4086e-09 | 1.7216e-10
49203.348 | 3.91e-08 | 4.598e-08 | 1.0544e-09 | 5.004e-08 | 3.6659e-08 | 1.703e-09 | 4.679e-09 | 2.4224e-09 | 1.7148e-10
49215.516 | 3.932e-08 | 4.6034e-08 | 1.0582e-09 | 5.08e-08 | 3.6803e-08 | 1.719e-09 | 4.7129e-09 | 2.427e-09 | 1.7077e-10
49227.684 | 3.9314e-08 | 4.5626e-08 | 1.0742e-09 | 5.1295e-08 | 3.69e-08 | 1.7207e-09 | 4.6747e-09 | 2.4672e-09 | 1.7292e-10
49239.848 | 3.995e-08 | 4.6674e-08 | 1.0539e-09 | 5.0791e-08 | 3.7207e-08 | 1.7263e-09 | 4.6909e-09 | 2.4616e-09 | 1.709e-10
49252.016 | 3.9657e-08 | 4.4972e-08 | 1.0607e-09 | 5.0269e-08 | 3.6258e-08 | 1.6714e-09 | 4.5853e-09 | 2.3989e-09 | 1.6867e-10
49264.184 | 3.8846e-08 | 4.4107e-08 | 1.0253e-09 | 4.9632e-08 | 3.5922e-08 | 1.655e-09 | 4.5467e-09 | 2.3802e-09 | 1.6566e-10
49276.352 | 3.8764e-08 | 4.5037e-08 | 1.0349e-09 | 5.0123e-08 | 3.604e-08 | 1.6645e-09 | 4.5669e-09 | 2.3952e-09 | 1.6484e-10
49288.516 | 3.8539e-08 | 4.5005e-08 | 1.0278e-09 | 4.8795e-08 | 3.6001e-08 | 1.6619e-09 | 4.5736e-09 | 2.3883e-09 | 1.6426e-10
49300.684 | 3.8225e-08 | 4.4805e-08 | 1.0338e-09 | 4.9214e-08 | 3.5956e-08 | 1.6535e-09 | 4.5946e-09 | 2.3873e-09 | 1.6606e-10
49312.852 | 3.8338e-08 | 4.4891e-08 | 1.0204e-09 | 4.9128e-08 | 3.5738e-08 | 1.6381e-09 | 4.5375e-09 | 2.3673e-09 | 1.6378e-10
49325.02 | 3.8282e-08 | 4.4919e-08 | 1.0309e-09 | 4.9851e-08 | 3.5512e-08 | 1.6395e-09 | 4.5013e-09 | 2.3675e-09 | 1.6275e-10
49337.184 | 3.8103e-08 | 4.4656e-08 | 1.0273e-09 | 4.9023e-08 | 3.5836e-08 | 1.6422e-09 | 4.5159e-09 | 2.3607e-09 | 1.6254e-10
49349.352 | 3.8669e-08 | 4.5188e-08 | 1.0377e-09 | 5.0144e-08 | 3.6213e-08 | 1.6571e-09 | 4.6058e-09 | 2.3924e-09 | 1.6419e-10
49361.52 | 3.887e-08 | 4.5137e-08 | 1.0339e-09 | 4.9476e-08 | 3.6351e-08 | 1.6514e-09 | 4.613e-09 | 2.3904e-09 | 1.6491e-10
49373.688 | 3.8775e-08 | 4.6034e-08 | 1.0314e-09 | 4.9453e-08 | 3.5814e-08 | 1.6621e-09 | 4.5633e-09 | 2.3726e-09 | 1.6186e-10
49385.852 | 3.9721e-08 | 4.533e-08 | 1.0257e-09 | 4.879e-08 | 3.58e-08 | 1.6404e-09 | 4.5181e-09 | 2.3409e-09 | 1.5917e-10
49398.02 | 3.833e-08 | 4.455e-08 | 1.0105e-09 | 4.9168e-08 | 3.5646e-08 | 1.6367e-09 | 4.5407e-09 | 2.374e-09 | 1.6183e-10
49410.188 | 3.8083e-08 | 4.4879e-08 | 1.04e-09 | 4.8912e-08 | 3.5642e-08 | 1.642e-09 | 4.435e-09 | 2.3498e-09 | 1.6069e-10
49422.355 | 3.957e-08 | 4.5385e-08 | 1.0028e-09 | 4.8809e-08 | 3.5669e-08 | 1.627e-09 | 4.5484e-09 | 2.3488e-09 | 1.6152e-10
49434.52 | 3.8936e-08 | 4.5305e-08 | 1.0147e-09 | 4.9111e-08 | 3.5535e-08 | 1.6442e-09 | 4.4953e-09 | 2.3767e-09 | 1.6314e-10
49446.688 | 3.8418e-08 | 4.4273e-08 | 1.005e-09 | 4.8831e-08 | 3.559e-08 | 1.6492e-09 | 4.552e-09 | 2.3869e-09 | 1.6392e-10
49458.855 | 3.8337e-08 | 4.4729e-08 | 1.0168e-09 | 4.8603e-08 | 3.5474e-08 | 1.6596e-09 | 4.5393e-09 | 2.3812e-09 | 1.642e-10
49471.023 | 3.8013e-08 | 4.5194e-08 | 1.0183e-09 | 4.886e-08 | 3.5568e-08 | 1.6167e-09 | 4.5665e-09 | 2.3789e-09 | 1.6221e-10
49483.188 | 3.8287e-08 | 4.458e-08 | 1.0191e-09 | 4.8517e-08 | 3.559e-08 | 1.6125e-09 | 4.523e-09 | 2.3614e-09 | 1.613e-10
49495.355 | 3.8377e-08 | 4.4512e-08 | 1.0064e-09 | 4.8643e-08 | 3.5837e-08 | 1.6066e-09 | 4.5019e-09 | 2.3493e-09 | 1.5918e-10
49507.523 | 3.7926e-08 | 4.4876e-08 | 1.0095e-09 | 4.8637e-08 | 3.6048e-08 | 1.6201e-09 | 4.5512e-09 | 2.3585e-09 | 1.6303e-10
49519.691 | 3.8366e-08 | 4.4773e-08 | 1.0234e-09 | 4.9315e-08 | 3.5575e-08 | 1.6258e-09 | 4.5393e-09 | 2.3808e-09 | 1.6345e-10
49531.855 | 3.8335e-08 | 4.5135e-08 | 1.0265e-09 | 4.969e-08 | 3.6196e-08 | 1.634e-09 | 4.5213e-09 | 2.3749e-09 | 1.6395e-10
49544.023 | 3.8776e-08 | 4.5137e-08 | 1.0181e-09 | 4.9133e-08 | 3.6103e-08 | 1.6294e-09 | 4.5456e-09 | 2.3848e-09 | 1.6466e-10
49556.191 | 3.8002e-08 | 4.547e-08 | 1.0221e-09 | 4.9567e-08 | 3.6144e-08 | 1.6456e-09 | 4.5699e-09 | 2.3962e-09 | 1.6397e-10
49568.359 | 3.8739e-08 | 4.4375e-08 | 1.0212e-09 | 4.8957e-08 | 3.6019e-08 | 1.6275e-09 | 4.5428e-09 | 2.3771e-09 | 1.6611e-10
49580.523 | 3.832e-08 | 4.4617e-08 | 1.0275e-09 | 4.8387e-08 | 3.5973e-08 | 1.6169e-09 | 4.5728e-09 | 2.3945e-09 | 1.6445e-10
49592.691 | 3.8029e-08 | 4.4503e-08 | 1.0283e-09 | 4.8812e-08 | 3.6023e-08 | 1.6227e-09 | 4.563e-09 | 2.36e-09 | 1.6322e-10
49604.859 | 3.7968e-08 | 4.4796e-08 | 1.0322e-09 | 4.9074e-08 | 3.5938e-08 | 1.6375e-09 | 4.5642e-09 | 2.3794e-09 | 1.6346e-10
49617.027 | 3.8169e-08 | 4.5376e-08 | 1.0311e-09 | 4.9305e-08 | 3.6154e-08 | 1.6345e-09 | 4.5192e-09 | 2.3581e-09 | 1.6255e-10
49629.191 | 3.9108e-08 | 4.5634e-08 | 1.0376e-09 | 4.9081e-08 | 3.5902e-08 | 1.6537e-09 | 4.5221e-09 | 2.3819e-09 | 1.6162e-10
49641.359 | 3.8521e-08 | 4.532e-08 | 1.0333e-09 | 4.9322e-08 | 3.5402e-08 | 1.6008e-09 | 4.5532e-09 | 2.3716e-09 | 1.6195e-10
49653.527 | 3.8355e-08 | 4.5228e-08 | 1.0343e-09 | 4.8896e-08 | 3.5961e-08 | 1.6084e-09 | 4.4967e-09 | 2.3769e-09 | 1.6263e-10
49665.695 | 3.8699e-08 | 4.5422e-08 | 1.0335e-09 | 4.9064e-08 | 3.6133e-08 | 1.6634e-09 | 4.5625e-09 | 2.3842e-09 | 1.6052e-10
49677.859 | 3.8081e-08 | 4.4999e-08 | 1.0264e-09 | 4.9631e-08 | 3.562e-08 | 1.6175e-09 | 4.4889e-09 | 2.3307e-09 | 1.6095e-10
49690.027 | 3.7857e-08 | 4.4568e-08 | 1.0203e-09 | 4.8571e-08 | 3.5093e-08 | 1.6005e-09 | 4.5052e-09 | 2.3737e-09 | 1.6176e-10
49702.195 | 3.82e-08 | 4.4882e-08 | 1.0221e-09 | 4.9036e-08 | 3.5547e-08 | 1.6295e-09 | 4.5712e-09 | 2.3637e-09 | 1.6154e-10
49714.363 | 3.807e-08 | 4.4532e-08 | 1.0225e-09 | 4.9466e-08 | 3.5419e-08 | 1.6229e-09 | 4.5503e-09 | 2.3593e-09 | 1.6005e-10
49726.527 | 3.7574e-08 | 4.4498e-08 | 1.0076e-09 | 4.8729e-08 | 3.5293e-08 | 1.6035e-09 | 4.531e-09 | 2.3392e-09 | 1.593e-10
49738.695 | 3.8528e-08 | 4.4069e-08 | 1.0249e-09 | 4.8816e-08 | 3.5215e-08 | 1.6127e-09 | 4.4991e-09 | 2.362e-09 | 1.5951e-10
49750.863 | 3.8437e-08 | 4.4774e-08 | 1.018e-09 | 4.9011e-08 | 3.5948e-08 | 1.6217e-09 | 4.554e-09 | 2.3583e-09 | 1.6218e-10
49763.031 | 3.8293e-08 | 4.4572e-08 | 1.0301e-09 | 4.9221e-08 | 3.5733e-08 | 1.625e-09 | 4.5824e-09 | 2.3889e-09 | 1.6146e-10
49775.195 | 3.8714e-08 | 4.4646e-08 | 1.0217e-09 | 4.91e-08 | 3.5454e-08 | 1.6435e-09 | 4.5163e-09 | 2.354e-09 | 1.6183e-10
49787.363 | 3.8503e-08 | 4.5294e-08 | 1.0237e-09 | 4.912e-08 | 3.5324e-08 | 1.6025e-09 | 4.5273e-09 | 2.3634e-09 | 1.5966e-10
49799.531 | 3.7756e-08 | 4.4646e-08 | 1.0254e-09 | 4.8891e-08 | 3.5439e-08 | 1.6208e-09 | 4.5014e-09 | 2.3792e-09 | 1.6088e-10
49811.699 | 3.8115e-08 | 4.4241e-08 | 1.0057e-09 | 4.9127e-08 | 3.5539e-08 | 1.6309e-09 | 4.4882e-09 | 2.3855e-09 | 1.5824e-10
49823.863 | 3.8759e-08 | 4.4336e-08 | 9.8851e-10 | 4.7975e-08 | 3.514e-08 | 1.5672e-09 | 4.4352e-09 | 2.3136e-09 | 1.5416e-10
49836.031 | 3.8522e-08 | 4.4067e-08 | 9.7235e-10 | 4.782e-08 | 3.4931e-08 | 1.5922e-09 | 4.4099e-09 | 2.3073e-09 | 1.5448e-10
49848.199 | 3.7601e-08 | 4.3244e-08 | 9.8369e-10 | 4.7829e-08 | 3.5055e-08 | 1.595e-09 | 4.4189e-09 | 2.3188e-09 | 1.5679e-10
49860.367 | 3.7571e-08 | 4.3937e-08 | 9.8947e-10 | 4.8416e-08 | 3.5136e-08 | 1.6017e-09 | 4.464e-09 | 2.3102e-09 | 1.5814e-10
49872.531 | 3.7664e-08 | 4.3119e-08 | 9.766e-10 | 4.7972e-08 | 3.504e-08 | 1.577e-09 | 4.4339e-09 | 2.317e-09 | 1.567e-10
49884.699 | 3.679e-08 | 4.3064e-08 | 9.908e-10 | 4.8333e-08 | 3.4907e-08 | 1.5837e-09 | 4.4837e-09 | 2.3262e-09 | 1.58e-10
49896.867 | 3.7336e-08 | 4.3639e-08 | 9.9452e-10 | 4.8101e-08 | 3.472e-08 | 1.5826e-09 | 4.4655e-09 | 2.3153e-09 | 1.603e-10
49909.035 | 3.7492e-08 | 4.3823e-08 | 9.9779e-10 | 4.8393e-08 | 3.4901e-08 | 1.5856e-09 | 4.4502e-09 | 2.3318e-09 | 1.5574e-10
49921.199 | 3.6882e-08 | 4.3352e-08 | 9.9133e-10 | 4.821e-08 | 3.5112e-08 | 1.5799e-09 | 4.4767e-09 | 2.355e-09 | 1.5817e-10
49933.367 | 3.6799e-08 | 4.2606e-08 | 9.9439e-10 | 4.794e-08 | 3.5016e-08 | 1.5935e-09 | 4.3836e-09 | 2.3109e-09 | 1.5696e-10
49945.535 | 3.7732e-08 | 4.3011e-08 | 9.8717e-10 | 4.7984e-08 | 3.4812e-08 | 1.6087e-09 | 4.4275e-09 | 2.3214e-09 | 1.5755e-10
49957.703 | 3.6936e-08 | 4.3343e-08 | 9.9227e-10 | 4.7969e-08 | 3.4835e-08 | 1.6185e-09 | 4.4619e-09 | 2.3065e-09 | 1.5738e-10
49969.867 | 3.7419e-08 | 4.3127e-08 | 9.9383e-10 | 4.8471e-08 | 3.4669e-08 | 1.6067e-09 | 4.486e-09 | 2.3176e-09 | 1.5596e-10
49982.035 | 3.7239e-08 | 4.3325e-08 | 1.0022e-09 | 4.8376e-08 | 3.4851e-08 | 1.611e-09 | 4.4612e-09 | 2.3186e-09 | 1.5632e-10
49994.203 | 3.6741e-08 | 4.3644e-08 | 9.9609e-10 | 4.7643e-08 | 3.4751e-08 | 1.5975e-09 | 4.4368e-09 | 2.3321e-09 | 1.5759e-10
50006.371 | 3.6994e-08 | 4.4006e-08 | 9.8068e-10 | 4.7477e-08 | 3.5121e-08 | 1.6058e-09 | 4.4526e-09 | 2.3325e-09 | 1.5608e-10
50018.535 | 3.7117e-08 | 4.3884e-08 | 9.9856e-10 | 4.7762e-08 | 3.5293e-08 | 1.6013e-09 | 4.4957e-09 | 2.3378e-09 | 1.5523e-10
50030.703 | 3.8304e-08 | 4.3412e-08 | 9.9203e-10 | 4.7585e-08 | 3.4819e-08 | 1.5789e-09 | 4.3989e-09 | 2.3136e-09 | 1.5753e-10
50042.871 | 3.6644e-08 | 4.2044e-08 | 9.8613e-10 | 4.7235e-08 | 3.4673e-08 | 1.5964e-09 | 4.3862e-09 | 2.2738e-09 | 1.5626e-10
50055.039 | 3.6557e-08 | 4.2653e-08 | 9.9659e-10 | 4.77e-08 | 3.3948e-08 | 1.5843e-09 | 4.3563e-09 | 2.3e-09 | 1.5605e-10
50067.203 | 3.7027e-08 | 4.2448e-08 | 9.9566e-10 | 4.7241e-08 | 3.4214e-08 | 1.5938e-09 | 4.3936e-09 | 2.293e-09 | 1.5584e-10
50079.371 | 3.713e-08 | 4.2016e-08 | 9.8669e-10 | 4.7862e-08 | 3.4313e-08 | 1.5464e-09 | 4.3091e-09 | 2.2866e-09 | 1.5549e-10
50091.539 | 3.6458e-08 | 4.1615e-08 | 9.79e-10 | 4.7023e-08 | 3.4654e-08 | 1.5561e-09 | 4.3488e-09 | 2.2746e-09 | 1.5258e-10
50103.707 | 3.6075e-08 | 4.083e-08 | 9.8708e-10 | 4.6509e-08 | 3.3914e-08 | 1.5433e-09 | 4.2946e-09 | 2.2488e-09 | 1.5384e-10
50115.871 | 3.5707e-08 | 4.1467e-08 | 9.7542e-10 | 4.7022e-08 | 3.4321e-08 | 1.567e-09 | 4.376e-09 | 2.305e-09 | 1.5546e-10
50128.039 | 3.6424e-08 | 4.2381e-08 | 9.9862e-10 | 4.7483e-08 | 3.4706e-08 | 1.5671e-09 | 4.4206e-09 | 2.3276e-09 | 1.568e-10
50140.207 | 3.6488e-08 | 4.2465e-08 | 9.9782e-10 | 4.7676e-08 | 3.4763e-08 | 1.584e-09 | 4.3906e-09 | 2.3006e-09 | 1.5653e-10
50152.375 | 3.67e-08 | 4.3118e-08 | 9.9206e-10 | 4.7959e-08 | 3.4448e-08 | 1.5843e-09 | 4.3769e-09 | 2.328e-09 | 1.5493e-10
50164.539 | 3.6585e-08 | 4.297e-08 | 9.9203e-10 | 4.7281e-08 | 3.4159e-08 | 1.5646e-09 | 4.4273e-09 | 2.2717e-09 | 1.5203e-10
50176.707 | 3.6849e-08 | 4.2379e-08 | 9.8884e-10 | 4.746e-08 | 3.4364e-08 | 1.5658e-09 | 4.3888e-09 | 2.2731e-09 | 1.5357e-10
50188.875 | 3.6695e-08 | 4.268e-08 | 9.9207e-10 | 4.7263e-08 | 3.4156e-08 | 1.5442e-09 | 4.3779e-09 | 2.2801e-09 | 1.5409e-10
50201.043 | 3.6349e-08 | 4.2601e-08 | 9.8735e-10 | 4.7636e-08 | 3.4439e-08 | 1.5718e-09 | 4.3965e-09 | 2.2786e-09 | 1.5358e-10
50213.211 | 3.7269e-08 | 4.2728e-08 | 9.9002e-10 | 4.6853e-08 | 3.397e-08 | 1.5355e-09 | 4.3845e-09 | 2.268e-09 | 1.523e-10
50225.375 | 3.6608e-08 | 4.2037e-08 | 9.6268e-10 | 4.6479e-08 | 3.3819e-08 | 1.5256e-09 | 4.2519e-09 | 2.2252e-09 | 1.5021e-10
50237.543 | 3.5554e-08 | 4.1439e-08 | 9.4952e-10 | 4.541e-08 | 3.3337e-08 | 1.5135e-09 | 4.2564e-09 | 2.212e-09 | 1.499e-10
50249.711 | 3.5833e-08 | 4.1867e-08 | 9.4994e-10 | 4.5589e-08 | 3.3566e-08 | 1.5289e-09 | 4.2433e-09 | 2.2122e-09 | 1.5093e-10
50261.879 | 3.5859e-08 | 4.1971e-08 | 9.7513e-10 | 4.6576e-08 | 3.4096e-08 | 1.5332e-09 | 4.3015e-09 | 2.2349e-09 | 1.5059e-10
50274.043 | 3.6597e-08 | 4.2311e-08 | 9.6864e-10 | 4.6536e-08 | 3.3801e-08 | 1.5153e-09 | 4.2728e-09 | 2.2335e-09 | 1.4985e-10
50286.211 | 3.6348e-08 | 4.2208e-08 | 9.7377e-10 | 4.6739e-08 | 3.3737e-08 | 1.5303e-09 | 4.3292e-09 | 2.2491e-09 | 1.528e-10
50298.379 | 3.6744e-08 | 4.2501e-08 | 9.6997e-10 | 4.6623e-08 | 3.4129e-08 | 1.5342e-09 | 4.3026e-09 | 2.2706e-09 | 1.5231e-10
50310.547 | 3.6213e-08 | 4.2398e-08 | 9.5741e-10 | 4.6988e-08 | 3.3914e-08 | 1.537e-09 | 4.3435e-09 | 2.2647e-09 | 1.5246e-10
50322.711 | 3.6342e-08 | 4.2494e-08 | 9.7432e-10 | 4.7391e-08 | 3.3969e-08 | 1.5268e-09 | 4.326e-09 | 2.2591e-09 | 1.5239e-10
50334.879 | 3.6014e-08 | 4.2504e-08 | 9.7522e-10 | 4.7242e-08 | 3.4148e-08 | 1.539e-09 | 4.3339e-09 | 2.2806e-09 | 1.5214e-10
50347.047 | 3.6092e-08 | 4.2547e-08 | 9.8085e-10 | 4.6556e-08 | 3.3941e-08 | 1.5232e-09 | 4.26e-09 | 2.2446e-09 | 1.5059e-10
50359.215 | 3.5528e-08 | 4.2767e-08 | 9.6683e-10 | 4.6159e-08 | 3.3685e-08 | 1.5293e-09 | 4.3175e-09 | 2.2574e-09 | 1.5325e-10
50371.379 | 3.5941e-08 | 4.2494e-08 | 9.8728e-10 | 4.695e-08 | 3.4551e-08 | 1.5311e-09 | 4.3576e-09 | 2.3018e-09 | 1.5338e-10
50383.547 | 3.6261e-08 | 4.2815e-08 | 9.8463e-10 | 4.6916e-08 | 3.411e-08 | 1.5337e-09 | 4.3775e-09 | 2.2849e-09 | 1.5439e-10
50395.715 | 3.6685e-08 | 4.2673e-08 | 9.778e-10 | 4.7306e-08 | 3.4317e-08 | 1.5155e-09 | 4.3421e-09 | 2.2662e-09 | 1.516e-10
50407.883 | 3.5927e-08 | 4.278e-08 | 9.7016e-10 | 4.673e-08 | 3.3193e-08 | 1.5253e-09 | 4.3536e-09 | 2.2695e-09 | 1.488e-10
50420.047 | 3.666e-08 | 4.2564e-08 | 9.6596e-10 | 4.6967e-08 | 3.4141e-08 | 1.5426e-09 | 4.3537e-09 | 2.2386e-09 | 1.5244e-10
50432.215 | 3.7405e-08 | 4.2734e-08 | 9.6491e-10 | 4.7246e-08 | 3.3934e-08 | 1.5386e-09 | 4.3617e-09 | 2.262e-09 | 1.5168e-10
50444.383 | 3.6919e-08 | 4.2428e-08 | 9.7223e-10 | 4.6996e-08 | 3.4083e-08 | 1.5532e-09 | 4.4173e-09 | 2.3153e-09 | 1.5451e-10
50456.551 | 3.683e-08 | 4.2172e-08 | 9.5864e-10 | 4.6459e-08 | 3.4193e-08 | 1.5489e-09 | 4.3547e-09 | 2.2693e-09 | 1.5169e-10
50468.715 | 3.5974e-08 | 4.1815e-08 | 9.46e-10 | 4.665e-08 | 3.3418e-08 | 1.5199e-09 | 4.3169e-09 | 2.2735e-09 | 1.4999e-10
50480.883 | 3.6088e-08 | 4.1569e-08 | 9.6602e-10 | 4.6842e-08 | 3.4005e-08 | 1.5211e-09 | 4.2932e-09 | 2.2596e-09 | 1.5177e-10
50493.051 | 3.5951e-08 | 4.1651e-08 | 9.7029e-10 | 4.6915e-08 | 3.3664e-08 | 1.533e-09 | 4.3494e-09 | 2.2682e-09 | 1.5121e-10
50505.219 | 3.5711e-08 | 4.2344e-08 | 9.6835e-10 | 4.6927e-08 | 3.3947e-08 | 1.5363e-09 | 4.3692e-09 | 2.2706e-09 | 1.5127e-10
50517.383 | 3.59e-08 | 4.185e-08 | 9.6162e-10 | 4.6385e-08 | 3.3838e-08 | 1.5472e-09 | 4.3702e-09 | 2.2345e-09 | 1.5067e-10
50529.551 | 3.6306e-08 | 4.2206e-08 | 9.5079e-10 | 4.6536e-08 | 3.3558e-08 | 1.5346e-09 | 4.3029e-09 | 2.2649e-09 | 1.4977e-10
50541.719 | 3.6234e-08 | 4.2129e-08 | 9.6297e-10 | 4.7049e-08 | 3.4e-08 | 1.5333e-09 | 4.3421e-09 | 2.2605e-09 | 1.5032e-10
50553.887 | 3.6234e-08 | 4.2754e-08 | 9.6381e-10 | 4.6541e-08 | 3.3759e-08 | 1.5314e-09 | 4.3453e-09 | 2.243e-09 | 1.497e-10
50566.051 | 3.5788e-08 | 4.1738e-08 | 9.5961e-10 | 4.6561e-08 | 3.3854e-08 | 1.5448e-09 | 4.2748e-09 | 2.255e-09 | 1.4971e-10
50578.219 | 3.5823e-08 | 4.1859e-08 | 9.6988e-10 | 4.6822e-08 | 3.3591e-08 | 1.5184e-09 | 4.3053e-09 | 2.2257e-09 | 1.4895e-10
50590.387 | 3.5399e-08 | 4.2005e-08 | 9.3783e-10 | 4.6312e-08 | 3.3338e-08 | 1.5172e-09 | 4.3007e-09 | 2.2559e-09 | 1.48e-10
50602.555 | 3.6235e-08 | 4.2245e-08 | 9.4226e-10 | 4.6921e-08 | 3.3482e-08 | 1.5238e-09 | 4.3281e-09 | 2.2475e-09 | 1.4907e-10
50614.719 | 3.6364e-08 | 4.2076e-08 | 9.6114e-10 | 4.5842e-08 | 3.3675e-08 | 1.5136e-09 | 4.3132e-09 | 2.2428e-09 | 1.4938e-10
50626.887 | 3.6001e-08 | 4.2088e-08 | 9.5356e-10 | 4.625e-08 | 3.3847e-08 | 1.517e-09 | 4.3372e-09 | 2.2538e-09 | 1.4989e-10
50639.055 | 3.5899e-08 | 4.2348e-08 | 9.592e-10 | 4.6715e-08 | 3.3139e-08 | 1.5413e-09 | 4.314e-09 | 2.2603e-09 | 1.4905e-10
50651.223 | 3.6747e-08 | 4.2313e-08 | 9.6027e-10 | 4.7459e-08 | 3.3552e-08 | 1.5284e-09 | 4.4279e-09 | 2.2945e-09 | 1.5144e-10
50663.387 | 3.6796e-08 | 4.2888e-08 | 9.6192e-10 | 4.6926e-08 | 3.3972e-08 | 1.5273e-09 | 4.3464e-09 | 2.2996e-09 | 1.5397e-10
50675.555 | 3.6365e-08 | 4.283e-08 | 9.9731e-10 | 4.7136e-08 | 3.4177e-08 | 1.546e-09 | 4.4248e-09 | 2.316e-09 | 1.5514e-10
50687.723 | 3.726e-08 | 4.3477e-08 | 1.0088e-09 | 4.8152e-08 | 3.4878e-08 | 1.5685e-09 | 4.5083e-09 | 2.3791e-09 | 1.5753e-10
50699.891 | 3.7299e-08 | 4.2638e-08 | 9.9914e-10 | 4.8372e-08 | 3.4831e-08 | 1.5651e-09 | 4.5274e-09 | 2.3435e-09 | 1.5851e-10
50712.055 | 3.6403e-08 | 4.2204e-08 | 9.9578e-10 | 4.8075e-08 | 3.4252e-08 | 1.5468e-09 | 4.4582e-09 | 2.3195e-09 | 1.5533e-10
50724.223 | 3.5902e-08 | 4.0989e-08 | 9.5736e-10 | 4.6805e-08 | 3.3775e-08 | 1.5192e-09 | 4.3892e-09 | 2.2763e-09 | 1.5371e-10
50736.391 | 3.558e-08 | 4.0385e-08 | 9.5907e-10 | 4.6633e-08 | 3.345e-08 | 1.5207e-09 | 4.3422e-09 | 2.2687e-09 | 1.5209e-10
50748.559 | 3.5575e-08 | 4.0753e-08 | 9.4854e-10 | 4.632e-08 | 3.3183e-08 | 1.5093e-09 | 4.3063e-09 | 2.257e-09 | 1.5275e-10
50760.723 | 3.527e-08 | 4.0667e-08 | 9.6296e-10 | 4.6644e-08 | 3.3568e-08 | 1.5111e-09 | 4.3485e-09 | 2.3007e-09 | 1.5298e-10
50772.891 | 3.5491e-08 | 4.1019e-08 | 9.6886e-10 | 4.6735e-08 | 3.3669e-08 | 1.5414e-09 | 4.401e-09 | 2.2854e-09 | 1.5264e-10
50785.059 | 3.584e-08 | 4.1882e-08 | 9.8006e-10 | 4.6826e-08 | 3.3461e-08 | 1.528e-09 | 4.4055e-09 | 2.2986e-09 | 1.5234e-10
50797.227 | 3.6204e-08 | 4.163e-08 | 9.7223e-10 | 4.7147e-08 | 3.3831e-08 | 1.5528e-09 | 4.3857e-09 | 2.3384e-09 | 1.5272e-10
50809.391 | 3.6388e-08 | 4.1587e-08 | 1.0022e-09 | 4.7948e-08 | 3.4139e-08 | 1.5304e-09 | 4.4376e-09 | 2.2917e-09 | 1.5794e-10
50821.559 | 3.6781e-08 | 4.1157e-08 | 9.625e-10 | 4.7137e-08 | 3.3664e-08 | 1.5532e-09 | 4.2828e-09 | 2.2491e-09 | 1.5037e-10
50833.727 | 3.5572e-08 | 4.0327e-08 | 9.4377e-10 | 4.6113e-08 | 3.3163e-08 | 1.516e-09 | 4.2722e-09 | 2.2378e-09 | 1.4981e-10
50845.895 | 3.5115e-08 | 4.0195e-08 | 9.5627e-10 | 4.5891e-08 | 3.3085e-08 | 1.495e-09 | 4.2819e-09 | 2.2453e-09 | 1.5079e-10
50858.059 | 3.5513e-08 | 4.0242e-08 | 9.4939e-10 | 4.6262e-08 | 3.258e-08 | 1.503e-09 | 4.2486e-09 | 2.2279e-09 | 1.4852e-10
50870.227 | 3.5175e-08 | 4.0147e-08 | 9.5311e-10 | 4.6136e-08 | 3.3397e-08 | 1.5057e-09 | 4.3123e-09 | 2.2271e-09 | 1.4733e-10
50882.395 | 3.5325e-08 | 4.0914e-08 | 9.578e-10 | 4.6268e-08 | 3.2833e-08 | 1.5218e-09 | 4.3084e-09 | 2.2386e-09 | 1.4957e-10
50894.563 | 3.5063e-08 | 4.0542e-08 | 9.4769e-10 | 4.5807e-08 | 3.2852e-08 | 1.5178e-09 | 4.3107e-09 | 2.247e-09 | 1.4872e-10
50906.727 | 3.5376e-08 | 3.9732e-08 | 9.4506e-10 | 4.5915e-08 | 3.2705e-08 | 1.5062e-09 | 4.2661e-09 | 2.2136e-09 | 1.4629e-10
50918.895 | 3.4615e-08 | 4.0054e-08 | 9.5214e-10 | 4.5713e-08 | 3.2865e-08 | 1.5487e-09 | 4.2818e-09 | 2.2609e-09 | 1.5055e-10
50931.063 | 3.5766e-08 | 4.1288e-08 | 9.7961e-10 | 4.6654e-08 | 3.3471e-08 | 1.5241e-09 | 4.346e-09 | 2.265e-09 | 1.5264e-10
50943.23 | 3.5556e-08 | 4.1764e-08 | 9.5567e-10 | 4.6344e-08 | 3.3314e-08 | 1.5267e-09 | 4.3655e-09 | 2.2531e-09 | 1.49e-10
50955.395 | 3.5247e-08 | 4.1147e-08 | 9.5034e-10 | 4.6094e-08 | 3.3004e-08 | 1.5317e-09 | 4.2832e-09 | 2.2471e-09 | 1.4725e-10
50967.563 | 3.5093e-08 | 4.0549e-08 | 9.4794e-10 | 4.5726e-08 | 3.3001e-08 | 1.5177e-09 | 4.2496e-09 | 2.2324e-09 | 1.4745e-10
50979.73 | 3.5142e-08 | 4.0708e-08 | 9.5735e-10 | 4.6471e-08 | 3.3195e-08 | 1.5212e-09 | 4.3095e-09 | 2.2619e-09 | 1.4915e-10
50991.898 | 3.5144e-08 | 4.1367e-08 | 9.5839e-10 | 4.651e-08 | 3.3295e-08 | 1.5145e-09 | 4.3714e-09 | 2.2675e-09 | 1.5035e-10
51004.063 | 3.6716e-08 | 4.0919e-08 | 9.5263e-10 | 4.6023e-08 | 3.3087e-08 | 1.516e-09 | 4.3296e-09 | 2.2239e-09 | 1.4696e-10
51016.23 | 3.5076e-08 | 4.0946e-08 | 9.4371e-10 | 4.6268e-08 | 3.3014e-08 | 1.4902e-09 | 4.2136e-09 | 2.2208e-09 | 1.439e-10
51028.398 | 3.6672e-08 | 4.082e-08 | 9.4594e-10 | 4.6058e-08 | 3.2717e-08 | 1.5009e-09 | 4.3034e-09 | 2.2416e-09 | 1.4946e-10
51040.566 | 3.5707e-08 | 4.0068e-08 | 9.4499e-10 | 4.5508e-08 | 3.3324e-08 | 1.4941e-09 | 4.3425e-09 | 2.2417e-09 | 1.4759e-10
51052.73 | 3.5216e-08 | 4.0041e-08 | 9.4321e-10 | 4.6152e-08 | 3.3182e-08 | 1.5095e-09 | 4.3337e-09 | 2.2456e-09 | 1.4888e-10
51064.898 | 3.496e-08 | 4.0209e-08 | 9.5824e-10 | 4.6547e-08 | 3.292e-08 | 1.5007e-09 | 4.2956e-09 | 2.1987e-09 | 1.4785e-10
51077.066 | 3.4777e-08 | 3.9808e-08 | 9.4979e-10 | 4.5645e-08 | 3.2735e-08 | 1.4885e-09 | 4.2627e-09 | 2.2015e-09 | 1.4607e-10
51089.234 | 3.4894e-08 | 3.9606e-08 | 9.4167e-10 | 4.5728e-08 | 3.2316e-08 | 1.4837e-09 | 4.2242e-09 | 2.2273e-09 | 1.4728e-10
51101.398 | 3.4753e-08 | 3.9975e-08 | 9.52e-10 | 4.5487e-08 | 3.2733e-08 | 1.5116e-09 | 4.2364e-09 | 2.2172e-09 | 1.4603e-10
51113.566 | 3.4568e-08 | 3.9588e-08 | 9.4666e-10 | 4.5552e-08 | 3.2959e-08 | 1.5187e-09 | 4.2312e-09 | 2.2217e-09 | 1.4782e-10
51125.734 | 3.4503e-08 | 3.9418e-08 | 9.3175e-10 | 4.5492e-08 | 3.2431e-08 | 1.4916e-09 | 4.1972e-09 | 2.22e-09 | 1.4736e-10
51137.902 | 3.4794e-08 | 3.9512e-08 | 9.3739e-10 | 4.5302e-08 | 3.2574e-08 | 1.5101e-09 | 4.2658e-09 | 2.1852e-09 | 1.4603e-10
51150.066 | 3.4664e-08 | 3.9462e-08 | 9.3519e-10 | 4.5669e-08 | 3.2349e-08 | 1.4735e-09 | 4.2055e-09 | 2.2157e-09 | 1.4551e-10
51162.234 | 3.4559e-08 | 3.9221e-08 | 9.471e-10 | 4.5483e-08 | 3.2231e-08 | 1.4909e-09 | 4.2656e-09 | 2.2086e-09 | 1.4782e-10
51174.402 | 3.437e-08 | 3.9448e-08 | 9.2454e-10 | 4.5596e-08 | 3.2115e-08 | 1.4883e-09 | 4.2341e-09 | 2.2052e-09 | 1.479e-10
51186.57 | 3.4452e-08 | 3.8552e-08 | 9.344e-10 | 4.4684e-08 | 3.2052e-08 | 1.4746e-09 | 4.1938e-09 | 2.1797e-09 | 1.4321e-10
51198.734 | 3.3371e-08 | 3.8602e-08 | 9.2475e-10 | 4.4413e-08 | 3.1702e-08 | 1.4625e-09 | 4.1348e-09 | 2.1525e-09 | 1.4134e-10
51210.902 | 3.3477e-08 | 3.8315e-08 | 9.2927e-10 | 4.4341e-08 | 3.1983e-08 | 1.4645e-09 | 4.1323e-09 | 2.1721e-09 | 1.4341e-10
51223.07 | 3.326e-08 | 3.834e-08 | 9.4418e-10 | 4.49e-08 | 3.2017e-08 | 1.4697e-09 | 4.1768e-09 | 2.1431e-09 | 1.4342e-10
51235.238 | 3.4183e-08 | 3.9291e-08 | 9.3254e-10 | 4.481e-08 | 3.21e-08 | 1.4694e-09 | 4.1354e-09 | 2.1625e-09 | 1.4357e-10
51247.402 | 3.3853e-08 | 3.8532e-08 | 9.0696e-10 | 4.4406e-08 | 3.1624e-08 | 1.4462e-09 | 4.069e-09 | 2.1117e-09 | 1.3881e-10
51259.57 | 3.3847e-08 | 3.7977e-08 | 8.9486e-10 | 4.4438e-08 | 3.1767e-08 | 1.4521e-09 | 4.0644e-09 | 2.1175e-09 | 1.404e-10
51271.738 | 3.2949e-08 | 3.8256e-08 | 8.8119e-10 | 4.3599e-08 | 3.1386e-08 | 1.4275e-09 | 4.0329e-09 | 2.1248e-09 | 1.3896e-10
51283.906 | 3.3547e-08 | 3.7903e-08 | 8.9164e-10 | 4.2931e-08 | 3.1339e-08 | 1.4248e-09 | 4.0282e-09 | 2.1112e-09 | 1.3894e-10
51296.07 | 3.3283e-08 | 3.7571e-08 | 8.8866e-10 | 4.3241e-08 | 3.1376e-08 | 1.4317e-09 | 4.0635e-09 | 2.1154e-09 | 1.3903e-10
51308.238 | 3.3051e-08 | 3.8183e-08 | 8.9906e-10 | 4.3502e-08 | 3.1476e-08 | 1.443e-09 | 4.0366e-09 | 2.1329e-09 | 1.4072e-10
51320.406 | 3.3521e-08 | 3.8173e-08 | 8.8748e-10 | 4.4049e-08 | 3.1595e-08 | 1.4352e-09 | 4.0473e-09 | 2.1358e-09 | 1.4032e-10
51332.574 | 3.3369e-08 | 3.9027e-08 | 9.0204e-10 | 4.3433e-08 | 3.1731e-08 | 1.4497e-09 | 4.0365e-09 | 2.1019e-09 | 1.3997e-10
51344.738 | 3.4082e-08 | 3.8743e-08 | 9.1426e-10 | 4.4318e-08 | 3.2024e-08 | 1.459e-09 | 4.1001e-09 | 2.1575e-09 | 1.4265e-10
51356.906 | 3.4421e-08 | 3.8902e-08 | 9.2415e-10 | 4.5204e-08 | 3.2181e-08 | 1.468e-09 | 4.1766e-09 | 2.1924e-09 | 1.4508e-10
51369.074 | 3.4278e-08 | 3.9593e-08 | 9.3056e-10 | 4.459e-08 | 3.2566e-08 | 1.4849e-09 | 4.1841e-09 | 2.1768e-09 | 1.4528e-10
51381.242 | 3.461e-08 | 3.9859e-08 | 9.4809e-10 | 4.5565e-08 | 3.2463e-08 | 1.4836e-09 | 4.2159e-09 | 2.1898e-09 | 1.4504e-10
51393.406 | 3.4464e-08 | 4.0133e-08 | 9.4507e-10 | 4.5991e-08 | 3.2883e-08 | 1.5175e-09 | 4.2698e-09 | 2.218e-09 | 1.4478e-10
51405.574 | 3.4483e-08 | 4.0797e-08 | 9.536e-10 | 4.5382e-08 | 3.2672e-08 | 1.4598e-09 | 4.1733e-09 | 2.166e-09 | 1.4589e-10
51417.742 | 3.5163e-08 | 3.9984e-08 | 9.2422e-10 | 4.5347e-08 | 3.257e-08 | 1.4775e-09 | 4.2006e-09 | 2.205e-09 | 1.4537e-10
51429.91 | 3.4403e-08 | 3.9348e-08 | 9.3794e-10 | 4.5216e-08 | 3.2217e-08 | 1.4755e-09 | 4.1918e-09 | 2.2065e-09 | 1.4498e-10
51442.074 | 3.6107e-08 | 3.886e-08 | 9.2653e-10 | 4.4841e-08 | 3.1819e-08 | 1.473e-09 | 4.1745e-09 | 2.187e-09 | 1.4484e-10
51454.242 | 3.4083e-08 | 3.9226e-08 | 9.2306e-10 | 4.4884e-08 | 3.2265e-08 | 1.4685e-09 | 4.1256e-09 | 2.1723e-09 | 1.4251e-10
51466.41 | 3.4163e-08 | 3.8663e-08 | 9.3342e-10 | 4.4924e-08 | 3.1626e-08 | 1.4435e-09 | 4.139e-09 | 2.1789e-09 | 1.4192e-10
51478.578 | 3.4256e-08 | 3.85e-08 | 9.3045e-10 | 4.5024e-08 | 3.163e-08 | 1.4498e-09 | 4.1537e-09 | 2.182e-09 | 1.4286e-10
51490.742 | 3.3744e-08 | 3.8794e-08 | 9.286e-10 | 4.4594e-08 | 3.1774e-08 | 1.4475e-09 | 4.1184e-09 | 2.1535e-09 | 1.4297e-10
51502.91 | 3.3422e-08 | 3.8556e-08 | 9.1931e-10 | 4.5036e-08 | 3.1894e-08 | 1.4509e-09 | 4.1312e-09 | 2.1606e-09 | 1.4406e-10
51515.078 | 3.407e-08 | 3.8759e-08 | 9.3903e-10 | 4.5415e-08 | 3.2105e-08 | 1.4675e-09 | 4.1661e-09 | 2.2144e-09 | 1.4561e-10
51527.246 | 3.3954e-08 | 3.8974e-08 | 9.2689e-10 | 4.5409e-08 | 3.1742e-08 | 1.4503e-09 | 4.1736e-09 | 2.2081e-09 | 1.4591e-10
51539.41 | 3.3495e-08 | 3.845e-08 | 9.2998e-10 | 4.4668e-08 | 3.2019e-08 | 1.4405e-09 | 4.153e-09 | 2.1823e-09 | 1.4508e-10
51551.578 | 3.3493e-08 | 3.8389e-08 | 9.3751e-10 | 4.4342e-08 | 3.2259e-08 | 1.4568e-09 | 4.1426e-09 | 2.1591e-09 | 1.451e-10
51563.746 | 3.347e-08 | 3.8254e-08 | 9.2187e-10 | 4.48e-08 | 3.2114e-08 | 1.445e-09 | 4.1403e-09 | 2.1775e-09 | 1.441e-10
51575.914 | 3.346e-08 | 3.825e-08 | 9.294e-10 | 4.4348e-08 | 3.1584e-08 | 1.4336e-09 | 4.1592e-09 | 2.1973e-09 | 1.4347e-10
51588.078 | 3.4278e-08 | 3.8531e-08 | 9.5139e-10 | 4.4742e-08 | 3.1944e-08 | 1.4487e-09 | 4.165e-09 | 2.1932e-09 | 1.4625e-10
51600.246 | 3.3732e-08 | 3.8436e-08 | 9.5241e-10 | 4.4686e-08 | 3.2066e-08 | 1.4577e-09 | 4.1622e-09 | 2.2019e-09 | 1.457e-10
51612.414 | 3.3793e-08 | 3.8141e-08 | 9.4068e-10 | 4.5646e-08 | 3.2253e-08 | 1.4474e-09 | 4.2511e-09 | 2.2112e-09 | 1.47e-10
51624.582 | 3.4546e-08 | 3.7962e-08 | 9.5032e-10 | 4.6102e-08 | 3.2479e-08 | 1.4582e-09 | 4.2565e-09 | 2.2064e-09 | 1.4802e-10
51636.746 | 3.4827e-08 | 3.8993e-08 | 9.7494e-10 | 4.4951e-08 | 3.1875e-08 | 1.6589e-09 | 4.1379e-09 | 2.2007e-09 | 1.4466e-10
51648.914 | 3.4485e-08 | 3.8616e-08 | 9.5312e-10 | 4.5037e-08 | 3.1785e-08 | 1.6374e-09 | 4.1589e-09 | 2.1813e-09 | 1.4492e-10
51661.082 | 3.3805e-08 | 3.8048e-08 | 9.566e-10 | 4.4497e-08 | 3.132e-08 | 1.619e-09 | 4.2113e-09 | 2.1672e-09 | 1.4444e-10
51673.25 | 3.3748e-08 | 3.8558e-08 | 9.6192e-10 | 4.4164e-08 | 3.1393e-08 | 1.6075e-09 | 4.1903e-09 | 2.1926e-09 | 1.4451e-10
51685.414 | 3.4241e-08 | 3.8935e-08 | 9.6411e-10 | 4.531e-08 | 3.1881e-08 | 1.6342e-09 | 4.2078e-09 | 2.2163e-09 | 1.4767e-10
51697.582 | 3.4548e-08 | 3.9137e-08 | 9.9256e-10 | 4.6354e-08 | 3.2575e-08 | 1.6391e-09 | 4.3104e-09 | 2.2444e-09 | 1.494e-10
51709.75 | 3.4763e-08 | 3.9207e-08 | 9.902e-10 | 4.5867e-08 | 3.2681e-08 | 1.6587e-09 | 4.2856e-09 | 2.2562e-09 | 1.4917e-10
51721.918 | 3.4557e-08 | 3.9357e-08 | 9.938e-10 | 4.5684e-08 | 3.2619e-08 | 1.6594e-09 | 4.3172e-09 | 2.2562e-09 | 1.5018e-10
51734.086 | 3.4806e-08 | 3.9403e-08 | 9.849e-10 | 4.6019e-08 | 3.2069e-08 | 1.6306e-09 | 4.2422e-09 | 2.2156e-09 | 1.4831e-10
51746.25 | 3.4447e-08 | 3.9371e-08 | 9.8428e-10 | 4.5876e-08 | 3.2625e-08 | 1.6123e-09 | 4.2402e-09 | 2.1934e-09 | 1.496e-10
51758.418 | 3.5021e-08 | 3.9143e-08 | 9.7981e-10 | 4.5194e-08 | 3.2229e-08 | 1.5956e-09 | 4.2579e-09 | 2.2261e-09 | 1.4869e-10
51770.586 | 3.4208e-08 | 3.9222e-08 | 9.6332e-10 | 4.4766e-08 | 3.1791e-08 | 1.5808e-09 | 4.2001e-09 | 2.205e-09 | 1.445e-10
51782.754 | 3.3948e-08 | 3.9233e-08 | 9.7203e-10 | 4.4713e-08 | 3.2054e-08 | 1.5857e-09 | 4.2142e-09 | 2.1822e-09 | 1.4634e-10
51794.918 | 3.4507e-08 | 3.8937e-08 | 9.7086e-10 | 4.5516e-08 | 3.2006e-08 | 1.5863e-09 | 4.2528e-09 | 2.2161e-09 | 1.4769e-10
51807.086 | 3.4581e-08 | 3.9366e-08 | 9.6876e-10 | 4.5394e-08 | 3.2528e-08 | 1.5769e-09 | 4.2634e-09 | 2.2008e-09 | 1.4759e-10
51819.254 | 3.4528e-08 | 3.894e-08 | 9.5487e-10 | 4.5168e-08 | 3.2191e-08 | 1.5729e-09 | 4.2357e-09 | 2.2113e-09 | 1.4682e-10
51831.422 | 3.4094e-08 | 3.9165e-08 | 9.5613e-10 | 4.5283e-08 | 3.2206e-08 | 1.5471e-09 | 4.1819e-09 | 2.204e-09 | 1.4857e-10
51843.586 | 3.4001e-08 | 3.8939e-08 | 9.5415e-10 | 4.5114e-08 | 3.1961e-08 | 1.5405e-09 | 4.2075e-09 | 2.2138e-09 | 1.473e-10
51855.754 | 3.3937e-08 | 3.8697e-08 | 9.48e-10 | 4.457e-08 | 3.2055e-08 | 1.541e-09 | 4.1571e-09 | 2.1762e-09 | 1.4299e-10
51867.922 | 3.4532e-08 | 3.901e-08 | 9.4475e-10 | 4.4546e-08 | 3.2018e-08 | 1.5167e-09 | 4.1875e-09 | 2.1902e-09 | 1.4353e-10
51880.09 | 3.3753e-08 | 3.7927e-08 | 9.4507e-10 | 4.4201e-08 | 3.1092e-08 | 1.5047e-09 | 4.1178e-09 | 2.1408e-09 | 1.4278e-10
51892.254 | 3.3007e-08 | 3.8127e-08 | 9.544e-10 | 4.415e-08 | 3.1405e-08 | 1.5274e-09 | 4.1075e-09 | 2.165e-09 | 1.4058e-10
51904.422 | 3.3143e-08 | 3.8424e-08 | 9.5098e-10 | 4.4481e-08 | 3.1299e-08 | 1.4918e-09 | 4.0913e-09 | 2.1702e-09 | 1.4371e-10
51916.59 | 3.3259e-08 | 3.8172e-08 | 9.4602e-10 | 4.4231e-08 | 3.1278e-08 | 1.5038e-09 | 4.0509e-09 | 2.1265e-09 | 1.409e-10
51928.758 | 3.3856e-08 | 3.8178e-08 | 9.2287e-10 | 4.3663e-08 | 3.1062e-08 | 1.486e-09 | 4.1094e-09 | 2.1365e-09 | 1.4104e-10
51940.922 | 3.3722e-08 | 3.911e-08 | 9.258e-10 | 4.4426e-08 | 3.136e-08 | 1.5151e-09 | 4.1573e-09 | 2.185e-09 | 1.4423e-10
51953.09 | 3.4288e-08 | 3.8752e-08 | 9.4599e-10 | 4.5255e-08 | 3.2252e-08 | 1.5159e-09 | 4.2842e-09 | 2.194e-09 | 1.4643e-10
51965.258 | 3.4072e-08 | 3.9611e-08 | 9.4977e-10 | 4.5465e-08 | 3.2029e-08 | 1.5236e-09 | 4.2443e-09 | 2.2169e-09 | 1.4739e-10
51977.426 | 3.4194e-08 | 4.0419e-08 | 9.6066e-10 | 4.6732e-08 | 3.2753e-08 | 1.5776e-09 | 4.3659e-09 | 2.2713e-09 | 1.5034e-10
51989.59 | 3.5337e-08 | 4.0896e-08 | 9.7975e-10 | 4.6414e-08 | 3.2825e-08 | 1.5976e-09 | 4.3634e-09 | 2.263e-09 | 1.509e-10
52001.758 | 3.5295e-08 | 4.0523e-08 | 9.7783e-10 | 4.725e-08 | 3.3111e-08 | 1.5895e-09 | 4.3741e-09 | 2.2786e-09 | 1.5238e-10
52013.926 | 3.5551e-08 | 4.0215e-08 | 9.8396e-10 | 4.6209e-08 | 3.2736e-08 | 1.571e-09 | 4.3627e-09 | 2.2589e-09 | 1.4935e-10
52026.094 | 3.4149e-08 | 3.9204e-08 | 9.6929e-10 | 4.5962e-08 | 3.1865e-08 | 1.544e-09 | 4.2986e-09 | 2.2305e-09 | 1.4815e-10
52038.258 | 3.3697e-08 | 3.9048e-08 | 9.5934e-10 | 4.5696e-08 | 3.2092e-08 | 1.5278e-09 | 4.2386e-09 | 2.2234e-09 | 1.4708e-10
52050.426 | 3.3866e-08 | 3.8273e-08 | 9.7436e-10 | 4.5436e-08 | 3.2522e-08 | 1.5279e-09 | 4.2646e-09 | 2.2265e-09 | 1.4717e-10
52062.594 | 3.3601e-08 | 3.8735e-08 | 9.6717e-10 | 4.5839e-08 | 3.1966e-08 | 1.5288e-09 | 4.2595e-09 | 2.2141e-09 | 1.4618e-10
52074.762 | 3.3799e-08 | 3.8474e-08 | 9.6672e-10 | 4.5379e-08 | 3.1768e-08 | 1.5194e-09 | 4.2708e-09 | 2.2152e-09 | 1.4697e-10
52086.926 | 3.4034e-08 | 3.8187e-08 | 9.7298e-10 | 4.5622e-08 | 3.2151e-08 | 1.5244e-09 | 4.2866e-09 | 2.2363e-09 | 1.4703e-10
52099.094 | 3.5078e-08 | 3.8988e-08 | 9.5315e-10 | 4.6319e-08 | 3.2274e-08 | 1.5034e-09 | 4.281e-09 | 2.2072e-09 | 1.4792e-10
52111.262 | 3.4499e-08 | 3.9409e-08 | 9.497e-10 | 4.5598e-08 | 3.2473e-08 | 1.5097e-09 | 4.2844e-09 | 2.2517e-09 | 1.4881e-10
52123.43 | 3.4772e-08 | 4.0012e-08 | 9.56e-10 | 4.6058e-08 | 3.2622e-08 | 1.5281e-09 | 4.2282e-09 | 2.2244e-09 | 1.4833e-10
52135.594 | 3.502e-08 | 3.9744e-08 | 9.4788e-10 | 4.6164e-08 | 3.2561e-08 | 1.529e-09 | 4.3359e-09 | 2.2577e-09 | 1.4975e-10
52147.762 | 3.4512e-08 | 3.946e-08 | 9.4135e-10 | 4.562e-08 | 3.2682e-08 | 1.5288e-09 | 4.2826e-09 | 2.2478e-09 | 1.5036e-10
52159.93 | 3.4117e-08 | 3.9351e-08 | 9.4932e-10 | 4.6401e-08 | 3.248e-08 | 1.5338e-09 | 4.3453e-09 | 2.2452e-09 | 1.4976e-10
52172.098 | 3.4417e-08 | 3.9889e-08 | 9.6591e-10 | 4.5983e-08 | 3.2621e-08 | 1.5347e-09 | 4.3296e-09 | 2.2397e-09 | 1.4774e-10
52184.262 | 3.4281e-08 | 4.0449e-08 | 9.6002e-10 | 4.5926e-08 | 3.2162e-08 | 1.528e-09 | 4.2944e-09 | 2.2508e-09 | 1.4796e-10
52196.43 | 3.392e-08 | 3.9449e-08 | 9.5267e-10 | 4.5651e-08 | 3.243e-08 | 1.5414e-09 | 4.2538e-09 | 2.21e-09 | 1.4635e-10
52208.598 | 3.394e-08 | 3.91e-08 | 9.429e-10 | 4.5669e-08 | 3.1985e-08 | 1.4965e-09 | 4.1864e-09 | 2.1996e-09 | 1.434e-10
52220.766 | 3.4603e-08 | 3.9262e-08 | 9.2633e-10 | 4.5158e-08 | 3.2013e-08 | 1.5216e-09 | 4.224e-09 | 2.2109e-09 | 1.4413e-10
52232.93 | 3.4148e-08 | 3.8719e-08 | 9.2752e-10 | 4.5012e-08 | 3.1761e-08 | 1.5001e-09 | 4.2499e-09 | 2.2069e-09 | 1.4627e-10
52245.098 | 3.3921e-08 | 3.8337e-08 | 9.2143e-10 | 4.5106e-08 | 3.1994e-08 | 1.4941e-09 | 4.2027e-09 | 2.1866e-09 | 1.4565e-10
52257.266 | 3.3242e-08 | 3.8169e-08 | 9.2536e-10 | 4.4808e-08 | 3.1582e-08 | 1.4898e-09 | 4.1971e-09 | 2.1852e-09 | 1.4552e-10
52269.434 | 3.3079e-08 | 3.8215e-08 | 9.4332e-10 | 4.5549e-08 | 3.2336e-08 | 1.5062e-09 | 4.2285e-09 | 2.2217e-09 | 1.468e-10
52281.598 | 3.3807e-08 | 3.8309e-08 | 9.5382e-10 | 4.5595e-08 | 3.208e-08 | 1.5131e-09 | 4.26e-09 | 2.2475e-09 | 1.4872e-10
52293.766 | 3.3738e-08 | 3.8901e-08 | 9.5483e-10 | 4.5479e-08 | 3.2426e-08 | 1.5293e-09 | 4.323e-09 | 2.2579e-09 | 1.5092e-10
52305.934 | 3.4377e-08 | 3.8938e-08 | 9.7037e-10 | 4.5622e-08 | 3.2702e-08 | 1.5423e-09 | 4.3307e-09 | 2.2563e-09 | 1.5085e-10
52318.102 | 3.375e-08 | 3.9046e-08 | 9.6154e-10 | 4.6196e-08 | 3.2496e-08 | 1.5402e-09 | 4.335e-09 | 2.2294e-09 | 1.4385e-10
52330.266 | 3.5554e-08 | 3.9403e-08 | 9.5787e-10 | 4.5833e-08 | 3.292e-08 | 1.5381e-09 | 4.2951e-09 | 2.2575e-09 | 1.4929e-10
52342.434 | 3.4593e-08 | 3.9203e-08 | 9.8444e-10 | 4.5238e-08 | 3.199e-08 | 1.7666e-09 | 4.2157e-09 | 2.1991e-09 | 1.4702e-10
52354.602 | 3.4223e-08 | 3.9174e-08 | 9.675e-10 | 4.4267e-08 | 3.1595e-08 | 1.6867e-09 | 4.0643e-09 | 2.1481e-09 | 1.431e-10
52366.77 | 3.3933e-08 | 3.7708e-08 | 9.144e-10 | 4.3522e-08 | 3.1241e-08 | 1.6271e-09 | 4.0332e-09 | 2.1295e-09 | 1.3939e-10
52378.934 | 3.2551e-08 | 3.7224e-08 | 9.0567e-10 | 4.2628e-08 | 3.0201e-08 | 1.5633e-09 | 3.9939e-09 | 2.0862e-09 | 1.3728e-10
52391.102 | 3.2621e-08 | 3.6318e-08 | 8.8676e-10 | 4.2419e-08 | 2.9934e-08 | 1.5394e-09 | 3.9538e-09 | 2.0831e-09 | 1.3821e-10
52403.27 | 3.2438e-08 | 3.6314e-08 | 8.9214e-10 | 4.3604e-08 | 3.0347e-08 | 1.5499e-09 | 4.053e-09 | 2.1223e-09 | 1.3979e-10
52415.438 | 3.2578e-08 | 3.7197e-08 | 9.0846e-10 | 4.3162e-08 | 3.0432e-08 | 1.5421e-09 | 4.0473e-09 | 2.0916e-09 | 1.3916e-10
52427.602 | 3.2408e-08 | 3.7071e-08 | 9.0306e-10 | 4.313e-08 | 3.0769e-08 | 1.5501e-09 | 4.0449e-09 | 2.1314e-09 | 1.4078e-10
52439.77 | 3.2449e-08 | 3.7291e-08 | 9.0378e-10 | 4.329e-08 | 3.0917e-08 | 1.5252e-09 | 4.0418e-09 | 2.0983e-09 | 1.397e-10
52451.938 | 3.2634e-08 | 3.7654e-08 | 9.1566e-10 | 4.3723e-08 | 3.1211e-08 | 1.5356e-09 | 4.0535e-09 | 2.1359e-09 | 1.4061e-10
52464.105 | 3.2694e-08 | 3.7982e-08 | 9.1492e-10 | 4.3844e-08 | 3.1361e-08 | 1.5426e-09 | 4.0428e-09 | 2.1575e-09 | 1.4547e-10
52476.27 | 3.3304e-08 | 3.7354e-08 | 9.1693e-10 | 4.2883e-08 | 3.0971e-08 | 1.5193e-09 | 3.97e-09 | 2.1035e-09 | 1.393e-10
52488.438 | 3.2053e-08 | 3.6719e-08 | 9.0303e-10 | 4.3246e-08 | 3.0705e-08 | 1.4953e-09 | 4.0454e-09 | 2.1172e-09 | 1.418e-10
52500.605 | 3.1975e-08 | 3.5874e-08 | 9.1503e-10 | 4.2948e-08 | 3.0461e-08 | 1.5001e-09 | 4.076e-09 | 2.1519e-09 | 1.4328e-10
52512.773 | 3.2026e-08 | 3.6091e-08 | 9.2655e-10 | 4.3196e-08 | 3.0653e-08 | 1.4971e-09 | 4.0652e-09 | 2.1528e-09 | 1.4456e-10
52524.938 | 3.2408e-08 | 3.6098e-08 | 9.2751e-10 | 4.3763e-08 | 3.1327e-08 | 1.5119e-09 | 4.1238e-09 | 2.1437e-09 | 1.4384e-10
52537.105 | 3.2675e-08 | 3.5973e-08 | 9.3571e-10 | 4.4407e-08 | 3.1228e-08 | 1.5413e-09 | 4.1477e-09 | 2.1737e-09 | 1.4568e-10
52549.273 | 3.2914e-08 | 3.7076e-08 | 9.4497e-10 | 4.4581e-08 | 3.1565e-08 | 1.5228e-09 | 4.152e-09 | 2.1756e-09 | 1.4626e-10
52561.441 | 3.2888e-08 | 3.6946e-08 | 9.5236e-10 | 4.4489e-08 | 3.1427e-08 | 1.5137e-09 | 4.1577e-09 | 2.1676e-09 | 1.4518e-10
52573.605 | 3.3192e-08 | 3.743e-08 | 9.2297e-10 | 4.3836e-08 | 3.1364e-08 | 1.5198e-09 | 4.1842e-09 | 2.1952e-09 | 1.4553e-10
52585.773 | 3.3384e-08 | 3.7586e-08 | 9.2157e-10 | 4.5072e-08 | 3.1512e-08 | 1.5234e-09 | 4.2043e-09 | 2.1778e-09 | 1.4581e-10
52597.941 | 3.2945e-08 | 3.832e-08 | 9.2944e-10 | 4.4455e-08 | 3.1598e-08 | 1.5313e-09 | 4.1657e-09 | 2.1803e-09 | 1.445e-10
52610.109 | 3.3937e-08 | 3.8696e-08 | 9.2998e-10 | 4.451e-08 | 3.2196e-08 | 1.5426e-09 | 4.131e-09 | 2.1919e-09 | 1.4394e-10
52622.273 | 3.3336e-08 | 3.8711e-08 | 9.2091e-10 | 4.5036e-08 | 3.2256e-08 | 1.5383e-09 | 4.2115e-09 | 2.1954e-09 | 1.4423e-10
52634.441 | 3.3568e-08 | 3.9063e-08 | 9.3757e-10 | 4.577e-08 | 3.2104e-08 | 1.5312e-09 | 4.1982e-09 | 2.2169e-09 | 1.4661e-10
52646.609 | 3.3385e-08 | 3.9202e-08 | 9.3384e-10 | 4.5293e-08 | 3.1929e-08 | 1.5334e-09 | 4.1715e-09 | 2.1636e-09 | 1.4442e-10
52658.777 | 3.3475e-08 | 3.9099e-08 | 9.3259e-10 | 4.4486e-08 | 3.1803e-08 | 1.5295e-09 | 4.1989e-09 | 2.1856e-09 | 1.459e-10
52670.941 | 3.4781e-08 | 3.8723e-08 | 9.2022e-10 | 4.4736e-08 | 3.1466e-08 | 1.5099e-09 | 4.1209e-09 | 2.1382e-09 | 1.4292e-10
52683.109 | 3.3487e-08 | 3.8043e-08 | 9.1003e-10 | 4.3827e-08 | 3.0864e-08 | 1.4961e-09 | 4.038e-09 | 2.1612e-09 | 1.4229e-10
52695.277 | 3.2673e-08 | 3.8e-08 | 9.0982e-10 | 4.3425e-08 | 3.1064e-08 | 1.5078e-09 | 4.1571e-09 | 2.1649e-09 | 1.4306e-10
52707.445 | 3.385e-08 | 3.8114e-08 | 9.012e-10 | 4.3956e-08 | 3.0933e-08 | 1.4784e-09 | 4.0929e-09 | 2.1287e-09 | 1.4271e-10
52719.609 | 3.2328e-08 | 3.7197e-08 | 8.9823e-10 | 4.3362e-08 | 3.053e-08 | 1.4663e-09 | 4.1026e-09 | 2.156e-09 | 1.4153e-10
52731.777 | 3.2161e-08 | 3.7206e-08 | 9.0909e-10 | 4.2888e-08 | 3.1087e-08 | 1.4635e-09 | 4.0157e-09 | 2.1189e-09 | 1.4076e-10
52743.945 | 3.2025e-08 | 3.6614e-08 | 9.03e-10 | 4.3389e-08 | 3.1005e-08 | 1.4595e-09 | 4.0245e-09 | 2.1106e-09 | 1.4105e-10
52756.113 | 3.1867e-08 | 3.6832e-08 | 8.8899e-10 | 4.3535e-08 | 3.0751e-08 | 1.4721e-09 | 4.0423e-09 | 2.1139e-09 | 1.413e-10
52768.277 | 3.2269e-08 | 3.6854e-08 | 8.981e-10 | 4.3734e-08 | 3.0849e-08 | 1.464e-09 | 4.1304e-09 | 2.143e-09 | 1.4069e-10
52780.445 | 3.2854e-08 | 3.7123e-08 | 9.1387e-10 | 4.4049e-08 | 3.108e-08 | 1.499e-09 | 4.1217e-09 | 2.1697e-09 | 1.4323e-10
52792.613 | 3.3028e-08 | 3.7579e-08 | 9.1653e-10 | 4.4006e-08 | 3.1634e-08 | 1.4949e-09 | 4.1761e-09 | 2.1842e-09 | 1.4419e-10
52804.781 | 3.3543e-08 | 3.8041e-08 | 9.2597e-10 | 4.5003e-08 | 3.1576e-08 | 1.5125e-09 | 4.2169e-09 | 2.2081e-09 | 1.4557e-10
52816.945 | 3.3547e-08 | 3.8182e-08 | 9.2259e-10 | 4.5062e-08 | 3.2152e-08 | 1.5136e-09 | 4.241e-09 | 2.2183e-09 | 1.4663e-10
52829.113 | 3.3376e-08 | 3.769e-08 | 9.3045e-10 | 4.5269e-08 | 3.1755e-08 | 1.502e-09 | 4.2186e-09 | 2.2006e-09 | 1.4552e-10
52841.281 | 3.2912e-08 | 3.7479e-08 | 9.3211e-10 | 4.457e-08 | 3.1544e-08 | 1.5077e-09 | 4.1542e-09 | 2.1965e-09 | 1.4653e-10
52853.449 | 3.2879e-08 | 3.7661e-08 | 9.2204e-10 | 4.4961e-08 | 3.1486e-08 | 1.5583e-09 | 4.154e-09 | 2.1977e-09 | 1.4539e-10
52865.613 | 3.3414e-08 | 3.6571e-08 | 9.0826e-10 | 4.4337e-08 | 3.1287e-08 | 1.525e-09 | 4.1717e-09 | 2.1434e-09 | 1.449e-10
52877.781 | 3.3393e-08 | 3.6313e-08 | 9.005e-10 | 4.3687e-08 | 3.1126e-08 | 1.4948e-09 | 4.0971e-09 | 2.1591e-09 | 1.4073e-10
52889.949 | 3.2318e-08 | 3.6609e-08 | 9.1376e-10 | 4.3707e-08 | 3.0747e-08 | 1.5053e-09 | 4.165e-09 | 2.1677e-09 | 1.4466e-10
52902.117 | 3.2888e-08 | 3.673e-08 | 9.2479e-10 | 4.4073e-08 | 3.1343e-08 | 1.5148e-09 | 4.1874e-09 | 2.2016e-09 | 1.4616e-10
52914.281 | 3.2617e-08 | 3.6813e-08 | 9.2722e-10 | 4.487e-08 | 3.1326e-08 | 1.5107e-09 | 4.2236e-09 | 2.1826e-09 | 1.4582e-10
52926.449 | 3.2989e-08 | 3.7486e-08 | 9.4444e-10 | 4.4674e-08 | 3.1655e-08 | 1.5315e-09 | 4.2004e-09 | 2.2176e-09 | 1.4713e-10
52938.617 | 3.4216e-08 | 3.7718e-08 | 9.4915e-10 | 4.473e-08 | 3.2067e-08 | 1.5346e-09 | 4.2536e-09 | 2.2009e-09 | 1.5025e-10
52950.785 | 3.312e-08 | 3.7747e-08 | 9.2956e-10 | 4.4965e-08 | 3.1996e-08 | 1.5246e-09 | 4.1901e-09 | 2.1985e-09 | 1.487e-10
52962.949 | 3.3179e-08 | 3.7573e-08 | 9.5018e-10 | 4.4224e-08 | 3.1696e-08 | 1.5243e-09 | 4.2109e-09 | 2.198e-09 | 1.4585e-10
52975.117 | 3.3261e-08 | 3.7361e-08 | 9.2582e-10 | 4.4317e-08 | 3.1374e-08 | 1.5119e-09 | 4.1871e-09 | 2.2034e-09 | 1.4536e-10
52987.285 | 3.2967e-08 | 3.6723e-08 | 9.2994e-10 | 4.4044e-08 | 3.1303e-08 | 1.5739e-09 | 4.085e-09 | 2.1832e-09 | 1.4234e-10
52999.453 | 3.2328e-08 | 3.6607e-08 | 9.2287e-10 | 4.3385e-08 | 3.1115e-08 | 1.5533e-09 | 4.1464e-09 | 2.1742e-09 | 1.4304e-10
53011.617 | 3.2494e-08 | 3.677e-08 | 9.1501e-10 | 4.3443e-08 | 3.0856e-08 | 1.5382e-09 | 4.1041e-09 | 2.1256e-09 | 1.4314e-10
53023.785 | 3.219e-08 | 3.6624e-08 | 9.0809e-10 | 4.312e-08 | 3.0951e-08 | 1.5611e-09 | 4.0918e-09 | 2.125e-09 | 1.4216e-10
53035.953 | 3.2629e-08 | 3.7211e-08 | 8.9908e-10 | 4.3086e-08 | 3.0807e-08 | 1.5279e-09 | 4.039e-09 | 2.0981e-09 | 1.3846e-10
53048.121 | 3.2306e-08 | 3.6849e-08 | 8.8206e-10 | 4.2459e-08 | 3.0738e-08 | 1.5302e-09 | 4.047e-09 | 2.1151e-09 | 1.4055e-10
53060.285 | 3.2215e-08 | 3.6344e-08 | 9.009e-10 | 4.3081e-08 | 3.0515e-08 | 1.5275e-09 | 4.0599e-09 | 2.1503e-09 | 1.4338e-10
53072.453 | 3.2364e-08 | 3.6516e-08 | 9.0773e-10 | 4.326e-08 | 3.0936e-08 | 1.5264e-09 | 4.0843e-09 | 2.1721e-09 | 1.4405e-10
53084.621 | 3.2021e-08 | 3.6654e-08 | 9.0614e-10 | 4.3949e-08 | 3.0829e-08 | 1.5231e-09 | 4.1266e-09 | 2.1609e-09 | 1.438e-10
53096.789 | 3.2792e-08 | 3.672e-08 | 9.1304e-10 | 4.4207e-08 | 3.0962e-08 | 1.5448e-09 | 4.1081e-09 | 2.1723e-09 | 1.4323e-10
53108.953 | 3.2242e-08 | 3.5384e-08 | 9.1083e-10 | 4.2877e-08 | 3.0489e-08 | 1.4888e-09 | 4.0184e-09 | 2.0821e-09 | 1.4247e-10
53121.121 | 3.1814e-08 | 3.5218e-08 | 9.0557e-10 | 4.2771e-08 | 3.0408e-08 | 1.4868e-09 | 4.063e-09 | 2.0959e-09 | 1.4221e-10
53133.289 | 3.1426e-08 | 3.4658e-08 | 8.8869e-10 | 4.2148e-08 | 3.0064e-08 | 1.4869e-09 | 4.0175e-09 | 2.1006e-09 | 1.3971e-10
53145.457 | 3.1206e-08 | 3.5158e-08 | 8.7893e-10 | 4.2795e-08 | 3.0319e-08 | 1.4983e-09 | 4.0396e-09 | 2.1056e-09 | 1.4368e-10
53157.621 | 3.1512e-08 | 3.5124e-08 | 8.9032e-10 | 4.2911e-08 | 3.0062e-08 | 1.4942e-09 | 4.0449e-09 | 2.1243e-09 | 1.4363e-10
53169.789 | 3.1635e-08 | 3.5174e-08 | 8.9717e-10 | 4.2554e-08 | 3.0427e-08 | 1.492e-09 | 4.038e-09 | 2.0983e-09 | 1.433e-10
53181.957 | 3.1815e-08 | 3.5403e-08 | 8.9479e-10 | 4.3183e-08 | 3.0771e-08 | 1.4892e-09 | 4.0259e-09 | 2.1294e-09 | 1.4204e-10
53194.125 | 3.2174e-08 | 3.5592e-08 | 8.9608e-10 | 4.3384e-08 | 3.0842e-08 | 1.5061e-09 | 4.0734e-09 | 2.1263e-09 | 1.4142e-10
53206.289 | 3.2267e-08 | 3.5849e-08 | 9.0549e-10 | 4.339e-08 | 3.0558e-08 | 1.5033e-09 | 4.0946e-09 | 2.1087e-09 | 1.4096e-10
53218.457 | 3.1686e-08 | 3.5595e-08 | 8.9956e-10 | 4.2372e-08 | 3.0656e-08 | 1.4701e-09 | 3.9996e-09 | 2.0975e-09 | 1.3988e-10
53230.625 | 3.2035e-08 | 3.5732e-08 | 8.7577e-10 | 4.2119e-08 | 3.0091e-08 | 1.4662e-09 | 3.9844e-09 | 2.0924e-09 | 1.401e-10
53242.793 | 3.1732e-08 | 3.4982e-08 | 8.7545e-10 | 4.282e-08 | 3.0216e-08 | 1.4602e-09 | 3.9902e-09 | 2.0982e-09 | 1.3988e-10
53254.961 | 3.1122e-08 | 3.483e-08 | 8.6597e-10 | 4.2219e-08 | 3.007e-08 | 1.4553e-09 | 4.0312e-09 | 2.086e-09 | 1.3899e-10
53267.125 | 3.1407e-08 | 3.4361e-08 | 8.6821e-10 | 4.2128e-08 | 2.9768e-08 | 1.4366e-09 | 3.9137e-09 | 2.0643e-09 | 1.3687e-10
53279.293 | 3.0999e-08 | 3.4358e-08 | 8.6033e-10 | 4.1983e-08 | 2.9681e-08 | 1.4159e-09 | 3.9115e-09 | 2.064e-09 | 1.3496e-10
53291.461 | 3.0835e-08 | 3.3959e-08 | 8.5915e-10 | 4.1552e-08 | 2.9319e-08 | 1.4227e-09 | 3.9048e-09 | 2.0722e-09 | 1.3797e-10
53303.629 | 3.1307e-08 | 3.3988e-08 | 8.7001e-10 | 4.1817e-08 | 2.9917e-08 | 1.4381e-09 | 4.0049e-09 | 2.0634e-09 | 1.3701e-10
53315.793 | 3.1235e-08 | 3.4778e-08 | 8.6922e-10 | 4.1972e-08 | 3.0007e-08 | 1.4471e-09 | 4.008e-09 | 2.1182e-09 | 1.3807e-10
53327.961 | 3.2131e-08 | 3.5215e-08 | 8.873e-10 | 4.2701e-08 | 3.0204e-08 | 1.4508e-09 | 4.0266e-09 | 2.106e-09 | 1.3877e-10
53340.129 | 3.1586e-08 | 3.5328e-08 | 8.8111e-10 | 4.2987e-08 | 3.0427e-08 | 1.4693e-09 | 3.9943e-09 | 2.0901e-09 | 1.3951e-10
53352.297 | 3.1834e-08 | 3.4837e-08 | 8.887e-10 | 4.3176e-08 | 3.0449e-08 | 1.4701e-09 | 4.1027e-09 | 2.1306e-09 | 1.4214e-10
53364.461 | 3.2246e-08 | 3.5389e-08 | 8.9242e-10 | 4.3182e-08 | 3.0925e-08 | 1.4881e-09 | 4.1142e-09 | 2.1566e-09 | 1.4371e-10
53376.629 | 3.3286e-08 | 3.5829e-08 | 8.8284e-10 | 4.2973e-08 | 3.0843e-08 | 1.4946e-09 | 4.0637e-09 | 2.1392e-09 | 1.4234e-10
53388.797 | 3.1808e-08 | 3.5249e-08 | 8.7593e-10 | 4.3505e-08 | 3.041e-08 | 1.4732e-09 | 4.0561e-09 | 2.1062e-09 | 1.4008e-10
53400.965 | 3.181e-08 | 3.4955e-08 | 8.7065e-10 | 4.2166e-08 | 3.0022e-08 | 1.4528e-09 | 4.007e-09 | 2.1265e-09 | 1.4231e-10
53413.129 | 3.1801e-08 | 3.5356e-08 | 9.0889e-10 | 4.3443e-08 | 3.0802e-08 | 1.4636e-09 | 4.0882e-09 | 2.1115e-09 | 1.3864e-10
53425.297 | 3.3115e-08 | 3.608e-08 | 9.0459e-10 | 4.3707e-08 | 3.1212e-08 | 1.479e-09 | 4.0943e-09 | 2.1603e-09 | 1.4243e-10
53437.465 | 3.2647e-08 | 3.6494e-08 | 9.1093e-10 | 4.3909e-08 | 3.1131e-08 | 1.514e-09 | 4.1632e-09 | 2.1624e-09 | 1.4311e-10
53449.633 | 3.2937e-08 | 3.6821e-08 | 9.0966e-10 | 4.4355e-08 | 3.1309e-08 | 1.5011e-09 | 4.2164e-09 | 2.1714e-09 | 1.4341e-10
53461.797 | 3.2591e-08 | 3.657e-08 | 9.0454e-10 | 4.3399e-08 | 3.1343e-08 | 1.4871e-09 | 4.1317e-09 | 2.1473e-09 | 1.4248e-10
53473.965 | 3.2164e-08 | 3.6361e-08 | 9.1061e-10 | 4.406e-08 | 3.1374e-08 | 1.4967e-09 | 4.0683e-09 | 2.1549e-09 | 1.4499e-10
53486.133 | 3.2202e-08 | 3.6581e-08 | 9.2569e-10 | 4.3781e-08 | 3.139e-08 | 1.4936e-09 | 4.1189e-09 | 2.1921e-09 | 1.4408e-10
53498.301 | 3.2064e-08 | 3.6347e-08 | 9.1929e-10 | 4.3877e-08 | 3.1489e-08 | 1.4945e-09 | 4.0958e-09 | 2.1571e-09 | 1.4363e-10
53510.465 | 3.1763e-08 | 3.5875e-08 | 9.0955e-10 | 4.2835e-08 | 3.1194e-08 | 1.4747e-09 | 4.0594e-09 | 2.1515e-09 | 1.4352e-10
53522.633 | 3.142e-08 | 3.565e-08 | 8.8515e-10 | 4.3556e-08 | 3.0807e-08 | 1.472e-09 | 4.0782e-09 | 2.1288e-09 | 1.4081e-10
53534.801 | 3.1575e-08 | 3.5611e-08 | 8.7885e-10 | 4.2943e-08 | 3.1166e-08 | 1.4862e-09 | 4.0898e-09 | 2.1352e-09 | 1.4282e-10
53546.969 | 3.1738e-08 | 3.5819e-08 | 8.8399e-10 | 4.3278e-08 | 3.0596e-08 | 1.4698e-09 | 4.0953e-09 | 2.1483e-09 | 1.4207e-10
53559.133 | 3.1902e-08 | 3.5751e-08 | 8.9212e-10 | 4.3318e-08 | 3.0867e-08 | 1.4626e-09 | 4.1687e-09 | 2.1504e-09 | 1.4465e-10
53571.301 | 3.2323e-08 | 3.5613e-08 | 9.0059e-10 | 4.355e-08 | 3.0946e-08 | 1.4573e-09 | 4.1109e-09 | 2.1421e-09 | 1.4185e-10
53583.469 | 3.182e-08 | 3.5191e-08 | 8.9995e-10 | 4.3092e-08 | 3.0712e-08 | 1.4691e-09 | 4.1373e-09 | 2.1363e-09 | 1.4308e-10
53595.637 | 3.2244e-08 | 3.5617e-08 | 9.1203e-10 | 4.4016e-08 | 3.1183e-08 | 1.492e-09 | 4.1526e-09 | 2.165e-09 | 1.4265e-10
53607.801 | 3.1841e-08 | 3.6252e-08 | 9.0366e-10 | 4.3409e-08 | 3.1314e-08 | 1.4901e-09 | 4.1268e-09 | 2.1439e-09 | 1.4203e-10
53619.969 | 3.2426e-08 | 3.6119e-08 | 9.0422e-10 | 4.3964e-08 | 3.1062e-08 | 1.4809e-09 | 4.1526e-09 | 2.1842e-09 | 1.4426e-10
53632.137 | 3.2577e-08 | 3.6376e-08 | 9.2149e-10 | 4.443e-08 | 3.1416e-08 | 1.5189e-09 | 4.1539e-09 | 2.2164e-09 | 1.472e-10
53644.305 | 3.217e-08 | 3.5853e-08 | 9.2057e-10 | 4.4382e-08 | 3.1317e-08 | 1.5019e-09 | 4.1429e-09 | 2.1677e-09 | 1.4273e-10
53656.469 | 3.1729e-08 | 3.5622e-08 | 8.9233e-10 | 4.3732e-08 | 3.1198e-08 | 1.4714e-09 | 4.1106e-09 | 2.1382e-09 | 1.4197e-10
53668.637 | 3.2515e-08 | 3.56e-08 | 8.891e-10 | 4.337e-08 | 3.1209e-08 | 1.4724e-09 | 4.0467e-09 | 2.1029e-09 | 1.4009e-10
53680.805 | 3.1378e-08 | 3.5298e-08 | 8.7005e-10 | 4.2536e-08 | 3.0385e-08 | 1.4595e-09 | 4.0515e-09 | 2.1175e-09 | 1.4061e-10
53692.973 | 3.1471e-08 | 3.5567e-08 | 8.7992e-10 | 4.2495e-08 | 3.0667e-08 | 1.4733e-09 | 4.0515e-09 | 2.1078e-09 | 1.4329e-10
53705.137 | 3.1616e-08 | 3.5013e-08 | 8.9196e-10 | 4.3741e-08 | 3.084e-08 | 1.4858e-09 | 4.0583e-09 | 2.1185e-09 | 1.3995e-10
53717.305 | 3.1582e-08 | 3.5897e-08 | 8.8118e-10 | 4.2857e-08 | 3.0734e-08 | 1.4685e-09 | 3.9445e-09 | 2.1078e-09 | 1.4021e-10
53729.473 | 3.122e-08 | 3.5205e-08 | 8.8257e-10 | 4.3144e-08 | 3.0526e-08 | 1.4673e-09 | 4.0751e-09 | 2.1472e-09 | 1.4268e-10
53741.641 | 3.1441e-08 | 3.5047e-08 | 8.85e-10 | 4.2756e-08 | 3.0564e-08 | 1.4662e-09 | 4.0103e-09 | 2.1136e-09 | 1.4131e-10
53753.805 | 3.1523e-08 | 3.4844e-08 | 8.839e-10 | 4.321e-08 | 3.0672e-08 | 1.4912e-09 | 4.0749e-09 | 2.1184e-09 | 1.4237e-10
53765.973 | 3.171e-08 | 3.476e-08 | 9.0322e-10 | 4.3543e-08 | 3.0764e-08 | 1.4871e-09 | 4.1081e-09 | 2.1645e-09 | 1.4443e-10
53778.141 | 3.1692e-08 | 3.5122e-08 | 9.0644e-10 | 4.3669e-08 | 3.1132e-08 | 1.5086e-09 | 4.1351e-09 | 2.1473e-09 | 1.445e-10
53790.309 | 3.175e-08 | 3.5359e-08 | 8.9186e-10 | 4.3154e-08 | 3.04e-08 | 1.511e-09 | 4.0678e-09 | 2.1209e-09 | 1.41e-10
53802.473 | 3.1414e-08 | 3.4997e-08 | 8.7847e-10 | 4.2447e-08 | 3.024e-08 | 1.4705e-09 | 3.9965e-09 | 2.1033e-09 | 1.4159e-10
53814.641 | 3.1628e-08 | 3.4692e-08 | 8.7022e-10 | 4.224e-08 | 2.9933e-08 | 1.464e-09 | 3.9659e-09 | 2.089e-09 | 1.3704e-10
53826.809 | 3.0993e-08 | 3.4635e-08 | 8.546e-10 | 4.1857e-08 | 2.9681e-08 | 1.4479e-09 | 3.9254e-09 | 2.0805e-09 | 1.3694e-10
53838.977 | 3.0696e-08 | 3.4766e-08 | 8.5381e-10 | 4.1551e-08 | 2.9807e-08 | 1.4396e-09 | 3.8786e-09 | 2.0294e-09 | 1.3379e-10
53851.141 | 3.0534e-08 | 3.3326e-08 | 8.4323e-10 | 4.1402e-08 | 2.9323e-08 | 1.4185e-09 | 3.9109e-09 | 2.0364e-09 | 1.3549e-10
53863.309 | 3.0375e-08 | 3.3542e-08 | 8.5134e-10 | 4.1551e-08 | 2.9741e-08 | 1.4357e-09 | 3.9539e-09 | 2.0719e-09 | 1.378e-10
53875.477 | 3.0547e-08 | 3.4323e-08 | 8.6618e-10 | 4.1714e-08 | 3.0008e-08 | 1.4249e-09 | 3.9977e-09 | 2.086e-09 | 1.3982e-10
53887.645 | 3.0685e-08 | 3.4293e-08 | 8.5163e-10 | 4.134e-08 | 3.0036e-08 | 1.4391e-09 | 4.0748e-09 | 2.1194e-09 | 1.4245e-10
53899.809 | 3.1897e-08 | 3.4885e-08 | 8.72e-10 | 4.2674e-08 | 3.1005e-08 | 1.4787e-09 | 4.0309e-09 | 2.1226e-09 | 1.4198e-10
53911.977 | 3.1112e-08 | 3.4852e-08 | 8.8661e-10 | 4.3061e-08 | 3.0642e-08 | 1.4803e-09 | 4.1114e-09 | 2.1067e-09 | 1.417e-10
53924.145 | 3.1412e-08 | 3.4881e-08 | 8.8511e-10 | 4.3409e-08 | 3.0673e-08 | 1.4781e-09 | 4.0708e-09 | 2.1632e-09 | 1.4215e-10
53936.313 | 3.1379e-08 | 3.5447e-08 | 8.7658e-10 | 4.3151e-08 | 3.0561e-08 | 1.4696e-09 | 4.057e-09 | 2.1231e-09 | 1.3924e-10
53948.477 | 3.1028e-08 | 3.554e-08 | 8.7208e-10 | 4.2749e-08 | 3.0194e-08 | 1.4749e-09 | 4.0646e-09 | 2.1041e-09 | 1.3863e-10
53960.645 | 3.1514e-08 | 3.5075e-08 | 8.7373e-10 | 4.234e-08 | 3.0594e-08 | 1.4669e-09 | 4.0544e-09 | 2.0827e-09 | 1.3894e-10
53972.813 | 3.2255e-08 | 3.4911e-08 | 8.6773e-10 | 4.2273e-08 | 3.0421e-08 | 1.4615e-09 | 3.927e-09 | 2.0623e-09 | 1.3829e-10
53984.98 | 3.1308e-08 | 3.4995e-08 | 8.4682e-10 | 4.1788e-08 | 2.9421e-08 | 1.4184e-09 | 3.9124e-09 | 2.0454e-09 | 1.3663e-10
53997.145 | 3.06e-08 | 3.39e-08 | 8.4862e-10 | 4.1319e-08 | 2.9575e-08 | 1.4261e-09 | 3.9136e-09 | 2.0537e-09 | 1.3748e-10
54009.313 | 3.026e-08 | 3.3797e-08 | 8.5615e-10 | 4.1507e-08 | 2.9451e-08 | 1.4161e-09 | 3.9401e-09 | 2.0494e-09 | 1.3729e-10
54021.48 | 2.9986e-08 | 3.4175e-08 | 8.5263e-10 | 4.1906e-08 | 3.014e-08 | 1.4184e-09 | 4.0144e-09 | 2.1054e-09 | 1.403e-10
54033.648 | 3.0393e-08 | 3.4473e-08 | 8.8301e-10 | 4.2565e-08 | 3.0066e-08 | 1.4243e-09 | 3.9621e-09 | 2.0835e-09 | 1.3973e-10
54045.813 | 3.0533e-08 | 3.4124e-08 | 8.7758e-10 | 4.2238e-08 | 3.0014e-08 | 1.4263e-09 | 3.9627e-09 | 2.0962e-09 | 1.4093e-10
54057.98 | 3.0513e-08 | 3.4028e-08 | 8.6051e-10 | 4.1944e-08 | 2.9734e-08 | 1.4484e-09 | 4.0189e-09 | 2.0875e-09 | 1.3899e-10
54070.148 | 3.0516e-08 | 3.3602e-08 | 8.6464e-10 | 4.2531e-08 | 3.0123e-08 | 1.447e-09 | 3.9938e-09 | 2.1024e-09 | 1.4037e-10
54082.316 | 3.0759e-08 | 3.4275e-08 | 8.6991e-10 | 4.2704e-08 | 2.9983e-08 | 1.4284e-09 | 4.0073e-09 | 2.1007e-09 | 1.382e-10
54094.48 | 3.1026e-08 | 3.3969e-08 | 8.7737e-10 | 4.2671e-08 | 3.0334e-08 | 1.4335e-09 | 4.0263e-09 | 2.0917e-09 | 1.407e-10
54106.648 | 3.142e-08 | 3.4422e-08 | 8.8087e-10 | 4.2558e-08 | 3.0432e-08 | 1.4557e-09 | 4.0112e-09 | 2.1028e-09 | 1.4086e-10
54118.816 | 3.0869e-08 | 3.4389e-08 | 8.7689e-10 | 4.2776e-08 | 3.0397e-08 | 1.4386e-09 | 3.9721e-09 | 2.0946e-09 | 1.4198e-10
54130.984 | 3.0605e-08 | 3.4262e-08 | 8.8904e-10 | 4.2465e-08 | 3.046e-08 | 1.4546e-09 | 4.0552e-09 | 2.1215e-09 | 1.4168e-10
54143.148 | 3.0685e-08 | 3.4143e-08 | 9.0087e-10 | 4.2949e-08 | 3.1043e-08 | 1.4603e-09 | 4.0691e-09 | 2.1163e-09 | 1.4104e-10
54155.316 | 3.1362e-08 | 3.4446e-08 | 8.9053e-10 | 4.2988e-08 | 3.0911e-08 | 1.4702e-09 | 4.0501e-09 | 2.1446e-09 | 1.4368e-10
54167.484 | 3.0803e-08 | 3.3964e-08 | 9.0008e-10 | 4.2852e-08 | 3.0639e-08 | 1.4618e-09 | 4.032e-09 | 2.1237e-09 | 1.4293e-10
54179.652 | 3.0404e-08 | 3.4588e-08 | 8.9313e-10 | 4.2918e-08 | 3.0541e-08 | 1.467e-09 | 4.0653e-09 | 2.1147e-09 | 1.423e-10
54191.816 | 3.0766e-08 | 3.4186e-08 | 9.0371e-10 | 4.3043e-08 | 3.0756e-08 | 1.4767e-09 | 4.0804e-09 | 2.1457e-09 | 1.4247e-10
54203.984 | 3.0782e-08 | 3.459e-08 | 8.8382e-10 | 4.2745e-08 | 3.0868e-08 | 1.4537e-09 | 4.0128e-09 | 2.0799e-09 | 1.4021e-10
54216.152 | 3.0693e-08 | 3.3954e-08 | 8.634e-10 | 4.2438e-08 | 2.9909e-08 | 1.4264e-09 | 3.9525e-09 | 2.0564e-09 | 1.3911e-10
54228.32 | 3.016e-08 | 3.3943e-08 | 8.4767e-10 | 4.1519e-08 | 2.9862e-08 | 1.418e-09 | 3.9709e-09 | 2.0658e-09 | 1.361e-10
54240.484 | 3.0028e-08 | 3.4394e-08 | 8.436e-10 | 4.0731e-08 | 2.9375e-08 | 1.4175e-09 | 3.9305e-09 | 2.0369e-09 | 1.354e-10
54252.652 | 2.9846e-08 | 3.4079e-08 | 8.5327e-10 | 4.1363e-08 | 2.968e-08 | 1.4425e-09 | 3.8651e-09 | 2.017e-09 | 1.357e-10
54264.82 | 2.9528e-08 | 3.3069e-08 | 8.4153e-10 | 4.0865e-08 | 2.9333e-08 | 1.4051e-09 | 3.8597e-09 | 2.0012e-09 | 1.3489e-10
54276.988 | 2.9368e-08 | 3.2642e-08 | 8.058e-10 | 3.9949e-08 | 2.8393e-08 | 1.3738e-09 | 3.7682e-09 | 1.9748e-09 | 1.2983e-10
54289.152 | 2.8746e-08 | 3.2279e-08 | 8.0242e-10 | 4.006e-08 | 2.8724e-08 | 1.3947e-09 | 3.7577e-09 | 1.9735e-09 | 1.3131e-10
54301.32 | 2.9082e-08 | 3.2198e-08 | 8.0869e-10 | 3.9922e-08 | 2.829e-08 | 1.3538e-09 | 3.793e-09 | 1.9669e-09 | 1.3201e-10
54313.488 | 2.8764e-08 | 3.2518e-08 | 8.0003e-10 | 3.9817e-08 | 2.8569e-08 | 1.3785e-09 | 3.7682e-09 | 1.9545e-09 | 1.3006e-10
54325.656 | 2.9029e-08 | 3.227e-08 | 8.1139e-10 | 4.0053e-08 | 2.8474e-08 | 1.3808e-09 | 3.7846e-09 | 1.9985e-09 | 1.3041e-10
54337.82 | 2.904e-08 | 3.2772e-08 | 8.1216e-10 | 4.0107e-08 | 2.8584e-08 | 1.3829e-09 | 3.7947e-09 | 1.9656e-09 | 1.3078e-10
54349.988 | 2.9565e-08 | 3.2366e-08 | 8.0427e-10 | 4.034e-08 | 2.9099e-08 | 1.3924e-09 | 3.7995e-09 | 1.995e-09 | 1.3142e-10
54362.156 | 2.936e-08 | 3.2954e-08 | 8.0989e-10 | 4.0346e-08 | 2.8863e-08 | 1.3917e-09 | 3.7844e-09 | 1.9843e-09 | 1.3103e-10
54374.324 | 2.9484e-08 | 3.3298e-08 | 8.0594e-10 | 4.0325e-08 | 2.8958e-08 | 1.3809e-09 | 3.8458e-09 | 1.9784e-09 | 1.3155e-10
54386.488 | 2.9615e-08 | 3.2937e-08 | 8.3189e-10 | 4.0137e-08 | 2.8865e-08 | 1.3967e-09 | 3.8673e-09 | 2.0153e-09 | 1.356e-10
54398.656 | 2.9552e-08 | 3.3011e-08 | 8.4805e-10 | 4.1109e-08 | 2.9366e-08 | 1.4243e-09 | 3.9296e-09 | 2.0353e-09 | 1.3684e-10
54410.824 | 2.9493e-08 | 3.3409e-08 | 8.4578e-10 | 4.1387e-08 | 2.9507e-08 | 1.4248e-09 | 3.9554e-09 | 2.0575e-09 | 1.3844e-10
54422.992 | 2.9405e-08 | 3.3062e-08 | 8.6434e-10 | 4.1715e-08 | 2.961e-08 | 1.4328e-09 | 3.9149e-09 | 2.0481e-09 | 1.3772e-10
54435.156 | 2.954e-08 | 3.3143e-08 | 8.5769e-10 | 4.1384e-08 | 2.9706e-08 | 1.4274e-09 | 3.9357e-09 | 2.0669e-09 | 1.4024e-10
54447.324 | 2.977e-08 | 3.3331e-08 | 8.6556e-10 | 4.1964e-08 | 2.9714e-08 | 1.4469e-09 | 3.937e-09 | 2.0478e-09 | 1.3892e-10
54459.492 | 2.9433e-08 | 3.2778e-08 | 8.6248e-10 | 4.1311e-08 | 2.9399e-08 | 1.4282e-09 | 3.9513e-09 | 2.0815e-09 | 1.3832e-10
54471.66 | 2.9477e-08 | 3.2881e-08 | 8.5396e-10 | 4.1556e-08 | 3.0059e-08 | 1.4707e-09 | 3.9719e-09 | 2.073e-09 | 1.4119e-10
54483.824 | 2.9676e-08 | 3.3456e-08 | 8.5387e-10 | 4.1953e-08 | 2.9436e-08 | 1.4282e-09 | 3.921e-09 | 2.0328e-09 | 1.366e-10
54495.992 | 2.9651e-08 | 3.3471e-08 | 8.6133e-10 | 4.073e-08 | 2.9584e-08 | 1.4372e-09 | 3.8781e-09 | 2.0442e-09 | 1.3487e-10
54508.16 | 2.9258e-08 | 3.275e-08 | 8.5232e-10 | 4.0678e-08 | 2.9116e-08 | 1.409e-09 | 3.9209e-09 | 2.0274e-09 | 1.3495e-10
54520.328 | 2.919e-08 | 3.2272e-08 | 8.5134e-10 | 4.1372e-08 | 2.8969e-08 | 1.3979e-09 | 3.8739e-09 | 2.0076e-09 | 1.3503e-10
54532.492 | 2.9252e-08 | 3.2677e-08 | 8.3775e-10 | 4.0997e-08 | 2.8937e-08 | 1.3938e-09 | 3.8427e-09 | 2.0301e-09 | 1.342e-10
54544.66 | 2.9324e-08 | 3.2794e-08 | 8.4306e-10 | 4.077e-08 | 2.8957e-08 | 1.4025e-09 | 3.8908e-09 | 2.0177e-09 | 1.3624e-10
54556.828 | 2.9348e-08 | 3.2842e-08 | 8.2907e-10 | 4.0825e-08 | 2.9567e-08 | 1.3848e-09 | 3.8547e-09 | 2.0127e-09 | 1.3516e-10
54568.996 | 2.9044e-08 | 3.2905e-08 | 8.3491e-10 | 4.0782e-08 | 2.9195e-08 | 1.3882e-09 | 3.8488e-09 | 2.0363e-09 | 1.3572e-10
54581.16 | 2.9398e-08 | 3.3307e-08 | 8.3923e-10 | 4.1308e-08 | 2.9361e-08 | 1.4022e-09 | 3.8546e-09 | 2.0181e-09 | 1.3706e-10
54593.328 | 2.9575e-08 | 3.2696e-08 | 8.4588e-10 | 4.171e-08 | 2.9503e-08 | 1.4048e-09 | 3.9362e-09 | 2.0702e-09 | 1.3935e-10
54605.496 | 2.9906e-08 | 3.2868e-08 | 8.4468e-10 | 4.1588e-08 | 2.9992e-08 | 1.4127e-09 | 3.9846e-09 | 2.0585e-09 | 1.3845e-10
54617.664 | 2.966e-08 | 3.2737e-08 | 8.579e-10 | 4.1117e-08 | 2.9626e-08 | 1.409e-09 | 3.8735e-09 | 2.064e-09 | 1.3848e-10
54629.828 | 2.9292e-08 | 3.3125e-08 | 8.4878e-10 | 4.1172e-08 | 2.9242e-08 | 1.4205e-09 | 3.9192e-09 | 2.0466e-09 | 1.3629e-10
54641.996 | 2.9893e-08 | 3.3077e-08 | 8.3976e-10 | 4.0633e-08 | 2.9218e-08 | 1.4035e-09 | 3.8174e-09 | 2.0283e-09 | 1.3501e-10
54654.164 | 2.9552e-08 | 3.2756e-08 | 8.2572e-10 | 4.0548e-08 | 2.9357e-08 | 1.3823e-09 | 3.8548e-09 | 2.0354e-09 | 1.3557e-10
54666.332 | 2.9536e-08 | 3.3069e-08 | 8.4031e-10 | 4.0493e-08 | 2.9029e-08 | 1.4024e-09 | 3.8585e-09 | 2.0055e-09 | 1.3638e-10
54678.496 | 2.9503e-08 | 3.3281e-08 | 8.3035e-10 | 4.0678e-08 | 2.9139e-08 | 1.4031e-09 | 3.8887e-09 | 2.0345e-09 | 1.3673e-10
54690.664 | 2.9396e-08 | 3.2903e-08 | 8.2579e-10 | 4.0668e-08 | 2.9125e-08 | 1.3942e-09 | 3.8514e-09 | 2.023e-09 | 1.3458e-10
54702.832 | 2.9018e-08 | 3.2119e-08 | 8.4152e-10 | 4.0771e-08 | 2.9175e-08 | 1.4039e-09 | 3.8479e-09 | 1.9824e-09 | 1.3312e-10
54715 | 2.8836e-08 | 3.1868e-08 | 8.1594e-10 | 4.037e-08 | 2.8803e-08 | 1.3737e-09 | 3.778e-09 | 1.9755e-09 | 1.3212e-10
54727.164 | 2.9464e-08 | 3.2459e-08 | 8.2899e-10 | 4.0043e-08 | 2.8813e-08 | 1.3911e-09 | 3.7971e-09 | 2.0013e-09 | 1.3391e-10
54739.332 | 2.8951e-08 | 3.2696e-08 | 8.3829e-10 | 4.0664e-08 | 2.8966e-08 | 1.4182e-09 | 3.9133e-09 | 2.036e-09 | 1.3403e-10
54751.5 | 2.9298e-08 | 3.2163e-08 | 8.3505e-10 | 3.9996e-08 | 2.8761e-08 | 1.3858e-09 | 3.8184e-09 | 2.013e-09 | 1.3298e-10
54763.668 | 2.8731e-08 | 3.2163e-08 | 8.299e-10 | 4.0125e-08 | 2.8931e-08 | 1.3828e-09 | 3.7747e-09 | 1.9852e-09 | 1.3267e-10
54775.836 | 2.8733e-08 | 3.1706e-08 | 8.2127e-10 | 4.0159e-08 | 2.8387e-08 | 1.3576e-09 | 3.7979e-09 | 1.994e-09 | 1.3205e-10
54788 | 2.8064e-08 | 3.1063e-08 | 8.0883e-10 | 3.9451e-08 | 2.7911e-08 | 1.3617e-09 | 3.775e-09 | 1.9436e-09 | 1.2987e-10
54800.168 | 2.7962e-08 | 3.136e-08 | 8.0283e-10 | 3.8998e-08 | 2.8062e-08 | 1.3455e-09 | 3.7265e-09 | 1.9578e-09 | 1.306e-10
54812.336 | 2.749e-08 | 3.1527e-08 | 8.1293e-10 | 3.9861e-08 | 2.8183e-08 | 1.3537e-09 | 3.7106e-09 | 1.9354e-09 | 1.2821e-10
54824.504 | 2.8049e-08 | 3.1368e-08 | 8.0986e-10 | 3.9671e-08 | 2.8091e-08 | 1.3549e-09 | 3.7169e-09 | 1.9627e-09 | 1.2836e-10
54836.668 | 2.7858e-08 | 3.2103e-08 | 8.0925e-10 | 3.9259e-08 | 2.7616e-08 | 1.34e-09 | 3.6982e-09 | 1.9074e-09 | 1.2805e-10
54848.836 | 2.8429e-08 | 3.2514e-08 | 8.0246e-10 | 3.9509e-08 | 2.845e-08 | 1.3694e-09 | 3.7801e-09 | 2.0037e-09 | 1.3056e-10
54861.004 | 2.9098e-08 | 3.2858e-08 | 8.0395e-10 | 3.9891e-08 | 2.8289e-08 | 1.373e-09 | 3.7775e-09 | 1.9736e-09 | 1.3006e-10
54873.172 | 2.9131e-08 | 3.2689e-08 | 8.2344e-10 | 3.981e-08 | 2.876e-08 | 1.3889e-09 | 3.774e-09 | 1.9757e-09 | 1.3198e-10
54885.336 | 2.8941e-08 | 3.2839e-08 | 8.2982e-10 | 4.0344e-08 | 2.9104e-08 | 1.3821e-09 | 3.8213e-09 | 2.0186e-09 | 1.3428e-10
54897.504 | 2.8788e-08 | 3.2634e-08 | 8.2894e-10 | 4.1099e-08 | 2.9125e-08 | 1.3885e-09 | 3.8795e-09 | 2.0219e-09 | 1.3552e-10
54909.672 | 2.9307e-08 | 3.2922e-08 | 8.3249e-10 | 4.074e-08 | 2.9179e-08 | 1.3819e-09 | 3.8602e-09 | 2.0025e-09 | 1.3355e-10
54921.84 | 2.9244e-08 | 3.2169e-08 | 8.2377e-10 | 4.0355e-08 | 2.8872e-08 | 1.3843e-09 | 3.8202e-09 | 1.9982e-09 | 1.3304e-10
54934.004 | 2.9539e-08 | 3.277e-08 | 8.2559e-10 | 4.0704e-08 | 2.8932e-08 | 1.3843e-09 | 3.8204e-09 | 2.0013e-09 | 1.3322e-10
54946.172 | 2.8929e-08 | 3.2764e-08 | 8.2957e-10 | 4.1357e-08 | 2.9124e-08 | 1.3972e-09 | 3.8644e-09 | 2.032e-09 | 1.3321e-10
54958.34 | 2.8597e-08 | 3.2959e-08 | 8.2156e-10 | 4.0898e-08 | 2.8973e-08 | 1.3821e-09 | 3.8518e-09 | 1.9995e-09 | 1.3309e-10
54970.508 | 2.9105e-08 | 3.2985e-08 | 8.0377e-10 | 3.9839e-08 | 2.854e-08 | 1.3486e-09 | 3.7805e-09 | 1.9871e-09 | 1.3234e-10
54982.672 | 2.9201e-08 | 3.3285e-08 | 8.151e-10 | 4.0549e-08 | 2.9138e-08 | 1.3754e-09 | 3.7422e-09 | 1.9645e-09 | 1.2938e-10
54994.84 | 2.8712e-08 | 3.2428e-08 | 7.9517e-10 | 3.9605e-08 | 2.86e-08 | 1.3478e-09 | 3.7657e-09 | 1.9767e-09 | 1.3145e-10
55007.008 | 2.8293e-08 | 3.2469e-08 | 8.0705e-10 | 3.9839e-08 | 2.8739e-08 | 1.3593e-09 | 3.7832e-09 | 1.9753e-09 | 1.2956e-10
55019.176 | 2.8611e-08 | 3.2728e-08 | 8.2027e-10 | 4.0111e-08 | 2.8778e-08 | 1.3446e-09 | 3.7797e-09 | 1.9687e-09 | 1.311e-10
55031.34 | 2.8622e-08 | 3.3046e-08 | 8.1596e-10 | 3.9999e-08 | 2.8712e-08 | 1.3517e-09 | 3.7874e-09 | 1.9392e-09 | 1.2821e-10
55043.508 | 2.9029e-08 | 3.2355e-08 | 7.9049e-10 | 3.9926e-08 | 2.809e-08 | 1.3482e-09 | 3.7879e-09 | 1.9569e-09 | 1.2845e-10
55055.676 | 2.8427e-08 | 3.1534e-08 | 8.1071e-10 | 3.9898e-08 | 2.8477e-08 | 1.3408e-09 | 3.7695e-09 | 1.9805e-09 | 1.2948e-10
55067.844 | 2.8128e-08 | 3.2688e-08 | 8.2591e-10 | 4.0199e-08 | 2.882e-08 | 1.3706e-09 | 3.7965e-09 | 1.9923e-09 | 1.3276e-10
55080.008 | 2.8679e-08 | 3.2109e-08 | 8.2238e-10 | 4.0489e-08 | 2.8743e-08 | 1.3692e-09 | 3.8242e-09 | 2.0223e-09 | 1.3237e-10
55092.176 | 2.8973e-08 | 3.2475e-08 | 8.3991e-10 | 4.0686e-08 | 2.8679e-08 | 1.3872e-09 | 3.8849e-09 | 2.0291e-09 | 1.3594e-10
55104.344 | 2.9585e-08 | 3.2759e-08 | 8.5469e-10 | 4.1232e-08 | 2.9469e-08 | 1.3937e-09 | 3.9314e-09 | 2.0488e-09 | 1.3497e-10
55116.512 | 2.9114e-08 | 3.2488e-08 | 8.3446e-10 | 4.0781e-08 | 2.9244e-08 | 1.3947e-09 | 3.8529e-09 | 2.0487e-09 | 1.3485e-10
55128.676 | 2.9092e-08 | 3.3072e-08 | 8.38e-10 | 4.1065e-08 | 2.9047e-08 | 1.3844e-09 | 3.8576e-09 | 2.0031e-09 | 1.3311e-10
55140.844 | 2.8712e-08 | 3.3193e-08 | 8.1185e-10 | 4.0075e-08 | 2.8542e-08 | 1.3616e-09 | 3.7908e-09 | 1.9817e-09 | 1.3195e-10
55153.012 | 2.888e-08 | 3.2422e-08 | 8.0822e-10 | 3.9894e-08 | 2.8198e-08 | 1.3412e-09 | 3.7427e-09 | 1.936e-09 | 1.3013e-10
55165.18 | 2.8196e-08 | 3.2313e-08 | 7.8674e-10 | 3.969e-08 | 2.8153e-08 | 1.3413e-09 | 3.6738e-09 | 1.9193e-09 | 1.278e-10
55177.344 | 2.778e-08 | 3.191e-08 | 7.9132e-10 | 3.8992e-08 | 2.8226e-08 | 1.3268e-09 | 3.6746e-09 | 1.9251e-09 | 1.2717e-10
55189.512 | 2.8113e-08 | 3.1939e-08 | 7.7957e-10 | 3.8675e-08 | 2.8074e-08 | 1.327e-09 | 3.6366e-09 | 1.9005e-09 | 1.2648e-10
55201.68 | 2.8423e-08 | 3.2615e-08 | 7.8235e-10 | 3.9257e-08 | 2.8122e-08 | 1.3331e-09 | 3.7145e-09 | 1.9152e-09 | 1.2521e-10
55213.848 | 2.8144e-08 | 3.2586e-08 | 7.89e-10 | 3.9732e-08 | 2.8367e-08 | 1.3197e-09 | 3.7108e-09 | 1.9483e-09 | 1.2824e-10
55226.012 | 2.7984e-08 | 3.2867e-08 | 7.8873e-10 | 4.0111e-08 | 2.8346e-08 | 1.3404e-09 | 3.7693e-09 | 1.9719e-09 | 1.2815e-10
55238.18 | 2.8973e-08 | 3.3061e-08 | 7.9586e-10 | 4.0272e-08 | 2.9031e-08 | 1.3497e-09 | 3.734e-09 | 1.9589e-09 | 1.2914e-10
55250.348 | 2.8763e-08 | 3.2578e-08 | 8.0336e-10 | 4.0113e-08 | 2.8888e-08 | 1.346e-09 | 3.8199e-09 | 1.9949e-09 | 1.3279e-10
55262.516 | 2.9139e-08 | 3.3133e-08 | 7.9986e-10 | 4.05e-08 | 2.9095e-08 | 1.361e-09 | 3.7544e-09 | 1.967e-09 | 1.2868e-10
55274.68 | 2.881e-08 | 3.2449e-08 | 7.8224e-10 | 3.9925e-08 | 2.8291e-08 | 1.3357e-09 | 3.7262e-09 | 1.939e-09 | 1.2908e-10
55286.848 | 2.8356e-08 | 3.2174e-08 | 7.9387e-10 | 3.9544e-08 | 2.8091e-08 | 1.3445e-09 | 3.6801e-09 | 1.9422e-09 | 1.2636e-10
55299.016 | 2.7736e-08 | 3.1697e-08 | 7.8638e-10 | 3.9639e-08 | 2.8146e-08 | 1.3222e-09 | 3.7139e-09 | 1.9483e-09 | 1.2712e-10
55311.184 | 2.748e-08 | 3.2039e-08 | 7.7544e-10 | 3.8963e-08 | 2.7852e-08 | 1.3239e-09 | 3.7228e-09 | 1.9022e-09 | 1.2658e-10
55323.348 | 2.8373e-08 | 3.2257e-08 | 7.7809e-10 | 3.8715e-08 | 2.7703e-08 | 1.3087e-09 | 3.7452e-09 | 1.9486e-09 | 1.285e-10
55335.516 | 2.7526e-08 | 3.1937e-08 | 7.857e-10 | 3.905e-08 | 2.8196e-08 | 1.3246e-09 | 3.748e-09 | 1.9573e-09 | 1.2786e-10
55347.684 | 2.7978e-08 | 3.2322e-08 | 7.8927e-10 | 3.9373e-08 | 2.7977e-08 | 1.348e-09 | 3.6881e-09 | 1.9487e-09 | 1.2807e-10
55359.852 | 2.8186e-08 | 3.2015e-08 | 7.7468e-10 | 3.945e-08 | 2.8244e-08 | 1.3133e-09 | 3.6891e-09 | 1.9072e-09 | 1.2796e-10
55372.016 | 2.7802e-08 | 3.1941e-08 | 7.7312e-10 | 3.9254e-08 | 2.8122e-08 | 1.3099e-09 | 3.7073e-09 | 1.9401e-09 | 1.2651e-10
55384.184 | 2.7763e-08 | 3.1654e-08 | 7.6337e-10 | 3.8489e-08 | 2.7862e-08 | 1.2961e-09 | 3.6876e-09 | 1.9361e-09 | 1.2684e-10
55396.352 | 2.7888e-08 | 3.2214e-08 | 7.8738e-10 | 3.989e-08 | 2.7916e-08 | 1.3156e-09 | 3.7178e-09 | 1.9349e-09 | 1.2795e-10
55408.52 | 2.8685e-08 | 3.2209e-08 | 7.8839e-10 | 3.9603e-08 | 2.8275e-08 | 1.3295e-09 | 3.7417e-09 | 1.936e-09 | 1.2921e-10
55420.684 | 2.7714e-08 | 3.2026e-08 | 7.8366e-10 | 3.946e-08 | 2.8369e-08 | 1.3473e-09 | 3.7603e-09 | 1.9745e-09 | 1.2967e-10
55432.852 | 2.8758e-08 | 3.2056e-08 | 7.9287e-10 | 4.0209e-08 | 2.8859e-08 | 1.3555e-09 | 3.7928e-09 | 1.9594e-09 | 1.3061e-10
55445.02 | 2.8085e-08 | 3.18e-08 | 7.8032e-10 | 3.9355e-08 | 2.8596e-08 | 1.3444e-09 | 3.7617e-09 | 1.9846e-09 | 1.316e-10
55457.188 | 2.8388e-08 | 3.272e-08 | 8.0198e-10 | 3.999e-08 | 2.8928e-08 | 1.3416e-09 | 3.7852e-09 | 1.9926e-09 | 1.3149e-10
55469.352 | 2.8531e-08 | 3.2207e-08 | 7.8911e-10 | 3.9918e-08 | 2.8768e-08 | 1.3483e-09 | 3.8039e-09 | 1.9881e-09 | 1.3199e-10
55481.52 | 2.8688e-08 | 3.1935e-08 | 7.8675e-10 | 4.0815e-08 | 2.8503e-08 | 1.333e-09 | 3.7594e-09 | 1.976e-09 | 1.2972e-10
55493.688 | 2.8171e-08 | 3.1529e-08 | 7.7379e-10 | 3.927e-08 | 2.7853e-08 | 1.3058e-09 | 3.6632e-09 | 1.9137e-09 | 1.248e-10
55505.855 | 2.6978e-08 | 3.0696e-08 | 7.6818e-10 | 3.854e-08 | 2.749e-08 | 1.2857e-09 | 3.6427e-09 | 1.9074e-09 | 1.2711e-10
55518.02 | 2.6762e-08 | 3.0736e-08 | 7.7831e-10 | 3.957e-08 | 2.7745e-08 | 1.2957e-09 | 3.6939e-09 | 1.9019e-09 | 1.2877e-10
55530.188 | 2.713e-08 | 3.093e-08 | 7.7533e-10 | 3.8693e-08 | 2.7478e-08 | 1.2919e-09 | 3.651e-09 | 1.8896e-09 | 1.2544e-10
55542.355 | 2.8059e-08 | 3.136e-08 | 7.9825e-10 | 3.9564e-08 | 2.8313e-08 | 1.3183e-09 | 3.7289e-09 | 1.9491e-09 | 1.3074e-10
55554.523 | 2.8264e-08 | 3.2244e-08 | 7.9764e-10 | 3.9789e-08 | 2.8514e-08 | 1.3278e-09 | 3.7907e-09 | 1.9421e-09 | 1.3008e-10
55566.688 | 2.82e-08 | 3.2328e-08 | 7.6739e-10 | 3.8946e-08 | 2.7794e-08 | 1.3047e-09 | 3.6759e-09 | 1.8951e-09 | 1.2665e-10
55578.855 | 2.7354e-08 | 3.145e-08 | 7.7754e-10 | 3.8421e-08 | 2.7307e-08 | 1.3155e-09 | 3.6445e-09 | 1.907e-09 | 1.2618e-10
55591.023 | 2.7878e-08 | 3.172e-08 | 7.712e-10 | 3.8964e-08 | 2.775e-08 | 1.3143e-09 | 3.6686e-09 | 1.9152e-09 | 1.2706e-10
55603.191 | 2.7578e-08 | 3.1648e-08 | 7.7993e-10 | 3.8642e-08 | 2.7926e-08 | 1.334e-09 | 3.7093e-09 | 1.9363e-09 | 1.2652e-10
55615.355 | 2.7347e-08 | 3.1258e-08 | 7.8684e-10 | 3.8866e-08 | 2.7818e-08 | 1.3274e-09 | 3.6614e-09 | 1.9123e-09 | 1.257e-10
55627.523 | 2.7184e-08 | 3.1016e-08 | 7.7657e-10 | 3.9121e-08 | 2.7824e-08 | 1.3222e-09 | 3.6724e-09 | 1.9147e-09 | 1.2805e-10
55639.691 | 2.7569e-08 | 3.131e-08 | 7.7614e-10 | 3.9405e-08 | 2.8253e-08 | 1.3427e-09 | 3.7091e-09 | 1.9346e-09 | 1.2706e-10
55651.859 | 2.763e-08 | 3.1437e-08 | 7.7727e-10 | 3.9547e-08 | 2.7894e-08 | 1.3367e-09 | 3.7051e-09 | 1.9202e-09 | 1.2865e-10
55664.023 | 2.7691e-08 | 3.1076e-08 | 7.8805e-10 | 3.8962e-08 | 2.7754e-08 | 1.3106e-09 | 3.6344e-09 | 1.881e-09 | 1.2496e-10
55676.191 | 2.7918e-08 | 3.0557e-08 | 7.7399e-10 | 3.8548e-08 | 2.7434e-08 | 1.2993e-09 | 3.6266e-09 | 1.8728e-09 | 1.2498e-10
55688.359 | 2.7038e-08 | 3.0848e-08 | 7.7467e-10 | 3.8078e-08 | 2.7645e-08 | 1.3062e-09 | 3.6762e-09 | 1.9159e-09 | 1.2581e-10
55700.527 | 2.7535e-08 | 3.1132e-08 | 7.88e-10 | 3.8965e-08 | 2.7712e-08 | 1.3362e-09 | 3.6983e-09 | 1.9041e-09 | 1.2779e-10
55712.691 | 2.7538e-08 | 3.1111e-08 | 7.772e-10 | 3.8521e-08 | 2.7664e-08 | 1.3202e-09 | 3.6402e-09 | 1.9071e-09 | 1.2655e-10
55724.859 | 2.721e-08 | 3.0766e-08 | 7.6701e-10 | 3.8591e-08 | 2.7557e-08 | 1.3326e-09 | 3.6321e-09 | 1.9237e-09 | 1.2732e-10
55737.027 | 2.7667e-08 | 3.1361e-08 | 7.6775e-10 | 3.8869e-08 | 2.7697e-08 | 1.3452e-09 | 3.7051e-09 | 1.9267e-09 | 1.2717e-10
55749.195 | 2.8601e-08 | 3.2203e-08 | 7.8113e-10 | 3.9633e-08 | 2.8111e-08 | 1.343e-09 | 3.7163e-09 | 1.9437e-09 | 1.272e-10
55761.359 | 2.8354e-08 | 3.2296e-08 | 7.9771e-10 | 3.993e-08 | 2.8547e-08 | 1.3763e-09 | 3.7523e-09 | 1.9559e-09 | 1.296e-10
55773.527 | 2.8493e-08 | 3.2051e-08 | 7.9929e-10 | 4.0191e-08 | 2.8651e-08 | 1.3622e-09 | 3.7944e-09 | 1.9629e-09 | 1.3047e-10
55785.695 | 2.8333e-08 | 3.1887e-08 | 8.0399e-10 | 3.9496e-08 | 2.7868e-08 | 1.3408e-09 | 3.7283e-09 | 1.8964e-09 | 1.2501e-10
55797.863 | 2.7464e-08 | 3.0644e-08 | 7.682e-10 | 3.8509e-08 | 2.7538e-08 | 1.3068e-09 | 3.59e-09 | 1.8819e-09 | 1.2417e-10
55810.027 | 2.6907e-08 | 3.0483e-08 | 7.6218e-10 | 3.7987e-08 | 2.7136e-08 | 1.2951e-09 | 3.63e-09 | 1.8873e-09 | 1.2481e-10
55822.195 | 2.7363e-08 | 3.0483e-08 | 7.6554e-10 | 3.8101e-08 | 2.7079e-08 | 1.3184e-09 | 3.6038e-09 | 1.8739e-09 | 1.2388e-10
55834.363 | 2.6599e-08 | 2.9966e-08 | 7.4439e-10 | 3.6603e-08 | 2.6532e-08 | 1.2785e-09 | 3.4874e-09 | 1.7907e-09 | 1.1988e-10
55846.531 | 2.5891e-08 | 2.9784e-08 | 7.2933e-10 | 3.6498e-08 | 2.6209e-08 | 1.2807e-09 | 3.4335e-09 | 1.7864e-09 | 1.193e-10
55858.695 | 2.6048e-08 | 2.9543e-08 | 7.3513e-10 | 3.65e-08 | 2.6684e-08 | 1.2849e-09 | 3.5207e-09 | 1.8272e-09 | 1.2167e-10
55870.863 | 2.6473e-08 | 3.0409e-08 | 7.4593e-10 | 3.7263e-08 | 2.6656e-08 | 1.3228e-09 | 3.5862e-09 | 1.8607e-09 | 1.2296e-10
55883.031 | 2.7419e-08 | 3.0997e-08 | 7.756e-10 | 3.8698e-08 | 2.7927e-08 | 1.3524e-09 | 3.6326e-09 | 1.9165e-09 | 1.2708e-10
55895.199 | 2.7743e-08 | 3.1513e-08 | 7.8232e-10 | 3.8458e-08 | 2.7843e-08 | 1.3498e-09 | 3.6846e-09 | 1.9109e-09 | 1.2599e-10
55907.363 | 2.7399e-08 | 3.1305e-08 | 7.6995e-10 | 3.9005e-08 | 2.7824e-08 | 1.3286e-09 | 3.669e-09 | 1.9101e-09 | 1.267e-10
55919.531 | 2.7643e-08 | 3.14e-08 | 7.8023e-10 | 3.9174e-08 | 2.809e-08 | 1.3405e-09 | 3.6967e-09 | 1.9224e-09 | 1.2837e-10
55931.699 | 2.7503e-08 | 3.1415e-08 | 7.9567e-10 | 3.9623e-08 | 2.7973e-08 | 1.3491e-09 | 3.6955e-09 | 1.9431e-09 | 1.2725e-10
55943.867 | 2.8058e-08 | 3.1625e-08 | 7.9064e-10 | 3.903e-08 | 2.7945e-08 | 1.3601e-09 | 3.7364e-09 | 1.9338e-09 | 1.2845e-10
55956.031 | 2.8338e-08 | 3.2229e-08 | 8.0009e-10 | 3.9489e-08 | 2.8379e-08 | 1.3439e-09 | 3.686e-09 | 1.9339e-09 | 1.2601e-10
55968.199 | 2.8544e-08 | 3.1377e-08 | 7.5445e-10 | 3.8182e-08 | 2.7148e-08 | 1.288e-09 | 3.5625e-09 | 1.8504e-09 | 1.1987e-10
55980.367 | 2.7233e-08 | 3.084e-08 | 7.4324e-10 | 3.7213e-08 | 2.6642e-08 | 1.2597e-09 | 3.4841e-09 | 1.7963e-09 | 1.1757e-10
55992.535 | 2.6615e-08 | 3.0302e-08 | 7.2571e-10 | 3.6381e-08 | 2.605e-08 | 1.2444e-09 | 3.4595e-09 | 1.7774e-09 | 1.1588e-10
56004.699 | 2.6184e-08 | 3.0114e-08 | 7.2541e-10 | 3.6679e-08 | 2.5964e-08 | 1.2464e-09 | 3.4446e-09 | 1.7843e-09 | 1.1611e-10
56016.867 | 2.5979e-08 | 2.9953e-08 | 7.26e-10 | 3.6554e-08 | 2.6118e-08 | 1.2375e-09 | 3.4089e-09 | 1.7772e-09 | 1.16e-10
56029.035 | 2.5635e-08 | 2.9871e-08 | 7.0984e-10 | 3.5959e-08 | 2.5854e-08 | 1.2236e-09 | 3.442e-09 | 1.7765e-09 | 1.1616e-10
56041.203 | 2.5648e-08 | 2.9623e-08 | 7.1804e-10 | 3.6482e-08 | 2.6351e-08 | 1.2325e-09 | 3.4748e-09 | 1.7957e-09 | 1.1803e-10
56053.367 | 2.7384e-08 | 3.0122e-08 | 7.3771e-10 | 3.7274e-08 | 2.6795e-08 | 1.2844e-09 | 3.5232e-09 | 1.8455e-09 | 1.2091e-10
56065.535 | 2.6468e-08 | 3.0232e-08 | 7.434e-10 | 3.7315e-08 | 2.6898e-08 | 1.2871e-09 | 3.5222e-09 | 1.8489e-09 | 1.2122e-10
56077.703 | 2.63e-08 | 2.9914e-08 | 7.4529e-10 | 3.7074e-08 | 2.6831e-08 | 1.2835e-09 | 3.5566e-09 | 1.8234e-09 | 1.2085e-10
56089.871 | 2.7452e-08 | 2.9799e-08 | 7.6393e-10 | 3.7351e-08 | 2.6356e-08 | 1.2845e-09 | 3.5113e-09 | 1.8178e-09 | 1.2016e-10
56102.035 | 2.6431e-08 | 2.9714e-08 | 7.4086e-10 | 3.7059e-08 | 2.6526e-08 | 1.2664e-09 | 3.4743e-09 | 1.8129e-09 | 1.1964e-10
56114.203 | 2.6372e-08 | 3.0011e-08 | 7.3482e-10 | 3.7124e-08 | 2.6769e-08 | 1.2811e-09 | 3.5288e-09 | 1.8572e-09 | 1.2132e-10
56126.371 | 2.6745e-08 | 3.0413e-08 | 7.5097e-10 | 3.6727e-08 | 2.6736e-08 | 1.2698e-09 | 3.519e-09 | 1.8307e-09 | 1.2054e-10
56138.539 | 2.6441e-08 | 2.9939e-08 | 7.3182e-10 | 3.7347e-08 | 2.657e-08 | 1.2702e-09 | 3.4506e-09 | 1.8166e-09 | 1.1949e-10
56150.703 | 2.6473e-08 | 2.9972e-08 | 7.2713e-10 | 3.6516e-08 | 2.6652e-08 | 1.287e-09 | 3.559e-09 | 1.8391e-09 | 1.2152e-10
56162.871 | 2.7522e-08 | 3.1194e-08 | 7.5209e-10 | 3.7916e-08 | 2.7304e-08 | 1.2925e-09 | 3.5922e-09 | 1.8478e-09 | 1.2261e-10
56175.039 | 2.7707e-08 | 3.1633e-08 | 7.5072e-10 | 3.7903e-08 | 2.7375e-08 | 1.3174e-09 | 3.6294e-09 | 1.8682e-09 | 1.2464e-10
56187.207 | 2.7691e-08 | 3.1572e-08 | 7.4706e-10 | 3.8186e-08 | 2.7479e-08 | 1.294e-09 | 3.6164e-09 | 1.883e-09 | 1.2476e-10
56199.371 | 2.7477e-08 | 3.191e-08 | 7.511e-10 | 3.8914e-08 | 2.7455e-08 | 1.2945e-09 | 3.6562e-09 | 1.8734e-09 | 1.2431e-10
56211.539 | 2.762e-08 | 3.1658e-08 | 7.7087e-10 | 3.8773e-08 | 2.7902e-08 | 1.3138e-09 | 3.6681e-09 | 1.9097e-09 | 1.2434e-10
56223.707 | 2.7916e-08 | 3.2072e-08 | 7.594e-10 | 3.88e-08 | 2.7942e-08 | 1.3233e-09 | 3.6555e-09 | 1.8953e-09 | 1.2822e-10
56235.875 | 2.846e-08 | 3.1918e-08 | 7.7065e-10 | 3.878e-08 | 2.7656e-08 | 1.319e-09 | 3.6132e-09 | 1.8839e-09 | 1.245e-10
56248.039 | 2.8021e-08 | 3.125e-08 | 7.5236e-10 | 3.8098e-08 | 2.7383e-08 | 1.2937e-09 | 3.6345e-09 | 1.8787e-09 | 1.2185e-10
56260.207 | 2.7568e-08 | 3.096e-08 | 7.5339e-10 | 3.7641e-08 | 2.733e-08 | 1.294e-09 | 3.6093e-09 | 1.8752e-09 | 1.2253e-10
56272.375 | 2.6829e-08 | 3.1075e-08 | 7.3858e-10 | 3.7491e-08 | 2.7495e-08 | 1.2847e-09 | 3.5836e-09 | 1.854e-09 | 1.2173e-10
56284.543 | 2.7003e-08 | 3.1152e-08 | 7.4539e-10 | 3.8239e-08 | 2.7697e-08 | 1.2972e-09 | 3.599e-09 | 1.8781e-09 | 1.239e-10
56296.711 | 2.7386e-08 | 3.1183e-08 | 7.6185e-10 | 3.8121e-08 | 2.7487e-08 | 1.2922e-09 | 3.6486e-09 | 1.8695e-09 | 1.231e-10
56308.875 | 2.7288e-08 | 3.1389e-08 | 7.6215e-10 | 3.8507e-08 | 2.784e-08 | 1.3081e-09 | 3.6475e-09 | 1.8917e-09 | 1.2536e-10
56321.043 | 2.7851e-08 | 3.1414e-08 | 7.7041e-10 | 3.8909e-08 | 2.8174e-08 | 1.2943e-09 | 3.696e-09 | 1.9357e-09 | 1.2705e-10
56333.211 | 2.7612e-08 | 3.135e-08 | 7.7491e-10 | 3.9163e-08 | 2.7948e-08 | 1.3196e-09 | 3.6786e-09 | 1.9159e-09 | 1.245e-10
56345.379 | 2.825e-08 | 3.2069e-08 | 7.5351e-10 | 3.8464e-08 | 2.7612e-08 | 1.298e-09 | 3.607e-09 | 1.8171e-09 | 1.2085e-10
56357.543 | 2.7044e-08 | 3.0984e-08 | 7.2963e-10 | 3.729e-08 | 2.6781e-08 | 1.2445e-09 | 3.4515e-09 | 1.7976e-09 | 1.1633e-10
56369.711 | 2.6317e-08 | 3.0162e-08 | 7.0809e-10 | 3.6492e-08 | 2.6238e-08 | 1.2311e-09 | 3.4561e-09 | 1.791e-09 | 1.155e-10
56381.879 | 2.6466e-08 | 2.9876e-08 | 7.0373e-10 | 3.5767e-08 | 2.5869e-08 | 1.2225e-09 | 3.3594e-09 | 1.7663e-09 | 1.1496e-10
56394.047 | 2.6217e-08 | 3.0124e-08 | 7.0694e-10 | 3.6245e-08 | 2.607e-08 | 1.236e-09 | 3.4187e-09 | 1.798e-09 | 1.1595e-10
56406.211 | 2.6237e-08 | 3.0303e-08 | 7.1156e-10 | 3.6741e-08 | 2.5806e-08 | 1.2359e-09 | 3.4181e-09 | 1.765e-09 | 1.1701e-10
56418.379 | 2.6143e-08 | 2.9918e-08 | 7.2847e-10 | 3.6217e-08 | 2.5997e-08 | 1.2221e-09 | 3.4588e-09 | 1.7832e-09 | 1.1745e-10
56430.547 | 2.5782e-08 | 3.0495e-08 | 7.2313e-10 | 3.6402e-08 | 2.5882e-08 | 1.2241e-09 | 3.4824e-09 | 1.8043e-09 | 1.1765e-10
56442.715 | 2.6121e-08 | 2.9924e-08 | 7.3012e-10 | 3.6781e-08 | 2.6261e-08 | 1.2315e-09 | 3.4343e-09 | 1.8064e-09 | 1.1723e-10
56454.879 | 2.5922e-08 | 2.9967e-08 | 7.4497e-10 | 3.6989e-08 | 2.6551e-08 | 1.2409e-09 | 3.4723e-09 | 1.8105e-09 | 1.183e-10
56467.047 | 2.608e-08 | 2.9774e-08 | 7.279e-10 | 3.6947e-08 | 2.6378e-08 | 1.2175e-09 | 3.4393e-09 | 1.7504e-09 | 1.1611e-10
56479.215 | 2.5876e-08 | 2.9667e-08 | 7.1278e-10 | 3.6512e-08 | 2.5927e-08 | 1.2324e-09 | 3.4017e-09 | 1.7759e-09 | 1.157e-10
56491.383 | 2.5522e-08 | 2.9588e-08 | 7.1611e-10 | 3.6009e-08 | 2.6279e-08 | 1.214e-09 | 3.4049e-09 | 1.7682e-09 | 1.1607e-10
56503.547 | 2.5392e-08 | 2.9844e-08 | 7.1043e-10 | 3.6468e-08 | 2.5897e-08 | 1.2136e-09 | 3.4242e-09 | 1.7639e-09 | 1.1499e-10
56515.715 | 2.5519e-08 | 2.9351e-08 | 7.2672e-10 | 3.6398e-08 | 2.5934e-08 | 1.227e-09 | 3.4158e-09 | 1.7799e-09 | 1.1706e-10
56527.883 | 2.6176e-08 | 3.0173e-08 | 7.3219e-10 | 3.7344e-08 | 2.703e-08 | 1.2608e-09 | 3.5136e-09 | 1.838e-09 | 1.1941e-10
56540.051 | 2.6514e-08 | 3.094e-08 | 7.451e-10 | 3.7196e-08 | 2.6886e-08 | 1.24e-09 | 3.3935e-09 | 1.7584e-09 | 1.1428e-10
56552.215 | 2.6436e-08 | 3.0673e-08 | 7.1718e-10 | 3.6321e-08 | 2.634e-08 | 1.2324e-09 | 3.3932e-09 | 1.7488e-09 | 1.1447e-10
56564.383 | 2.6278e-08 | 3.0395e-08 | 7.0506e-10 | 3.6625e-08 | 2.6237e-08 | 1.2436e-09 | 3.4839e-09 | 1.791e-09 | 1.1673e-10
56576.551 | 2.6282e-08 | 3.0551e-08 | 6.9857e-10 | 3.6438e-08 | 2.6157e-08 | 1.2442e-09 | 3.3976e-09 | 1.7588e-09 | 1.1578e-10
56588.719 | 2.5699e-08 | 2.9792e-08 | 6.9927e-10 | 3.5829e-08 | 2.5416e-08 | 1.2301e-09 | 3.3748e-09 | 1.7623e-09 | 1.1691e-10
56600.883 | 2.6005e-08 | 2.9896e-08 | 7.1476e-10 | 3.6239e-08 | 2.6075e-08 | 1.2312e-09 | 3.3906e-09 | 1.7533e-09 | 1.1416e-10
56613.051 | 2.6023e-08 | 2.9794e-08 | 7.076e-10 | 3.5839e-08 | 2.5844e-08 | 1.2302e-09 | 3.4147e-09 | 1.7691e-09 | 1.1667e-10
56625.219 | 2.5619e-08 | 2.9845e-08 | 7.1564e-10 | 3.6447e-08 | 2.6286e-08 | 1.2483e-09 | 3.4539e-09 | 1.8046e-09 | 1.1562e-10
56637.387 | 2.6005e-08 | 2.9759e-08 | 7.1732e-10 | 3.6254e-08 | 2.6141e-08 | 1.241e-09 | 3.403e-09 | 1.769e-09 | 1.1476e-10
56649.551 | 2.5453e-08 | 2.952e-08 | 7.1026e-10 | 3.5759e-08 | 2.5869e-08 | 1.2214e-09 | 3.4311e-09 | 1.764e-09 | 1.1637e-10
56661.719 | 2.5829e-08 | 3.021e-08 | 7.157e-10 | 3.6519e-08 | 2.6428e-08 | 1.2421e-09 | 3.4263e-09 | 1.7765e-09 | 1.1562e-10
56673.887 | 2.5991e-08 | 3.0163e-08 | 7.2925e-10 | 3.6805e-08 | 2.6507e-08 | 1.2677e-09 | 3.5076e-09 | 1.8254e-09 | 1.1899e-10
56686.055 | 2.6217e-08 | 3.0474e-08 | 7.3059e-10 | 3.7295e-08 | 2.6355e-08 | 1.2486e-09 | 3.4552e-09 | 1.7898e-09 | 1.1767e-10
56698.219 | 2.6119e-08 | 3.0144e-08 | 7.1599e-10 | 3.6049e-08 | 2.5948e-08 | 1.2501e-09 | 3.3995e-09 | 1.7756e-09 | 1.1551e-10
56710.387 | 2.6158e-08 | 3.0286e-08 | 7.2333e-10 | 3.7136e-08 | 2.6466e-08 | 1.2688e-09 | 3.4444e-09 | 1.7779e-09 | 1.1668e-10
56722.555 | 2.6593e-08 | 3.0206e-08 | 7.2378e-10 | 3.6708e-08 | 2.6411e-08 | 1.2446e-09 | 3.4496e-09 | 1.7931e-09 | 1.1654e-10
56734.723 | 2.6163e-08 | 3.0553e-08 | 7.1878e-10 | 3.6375e-08 | 2.6105e-08 | 1.2482e-09 | 3.4506e-09 | 1.7502e-09 | 1.1639e-10
56746.887 | 2.5778e-08 | 3.0167e-08 | 7.1341e-10 | 3.6013e-08 | 2.5993e-08 | 1.2414e-09 | 3.4374e-09 | 1.7714e-09 | 1.1709e-10
56759.055 | 2.6152e-08 | 3.0156e-08 | 7.1916e-10 | 3.6384e-08 | 2.6418e-08 | 1.2579e-09 | 3.4283e-09 | 1.7895e-09 | 1.1788e-10
56771.223 | 2.6309e-08 | 3.0556e-08 | 7.208e-10 | 3.6844e-08 | 2.5993e-08 | 1.2407e-09 | 3.4475e-09 | 1.7807e-09 | 1.1582e-10
56783.391 | 2.6871e-08 | 2.9604e-08 | 6.7936e-10 | 3.5013e-08 | 2.5399e-08 | 1.1959e-09 | 3.3238e-09 | 1.7296e-09 | 1.1234e-10
56795.555 | 2.5506e-08 | 2.9566e-08 | 6.8735e-10 | 3.4976e-08 | 2.5327e-08 | 1.204e-09 | 3.3115e-09 | 1.7091e-09 | 1.1297e-10
56807.723 | 2.5083e-08 | 2.9635e-08 | 6.8917e-10 | 3.5169e-08 | 2.5103e-08 | 1.2155e-09 | 3.3081e-09 | 1.7226e-09 | 1.1342e-10
56819.891 | 2.5428e-08 | 2.9348e-08 | 6.9419e-10 | 3.5964e-08 | 2.5976e-08 | 1.2442e-09 | 3.3999e-09 | 1.7871e-09 | 1.1698e-10
56832.059 | 2.6443e-08 | 3.0591e-08 | 7.2239e-10 | 3.6506e-08 | 2.6757e-08 | 1.2554e-09 | 3.4944e-09 | 1.7927e-09 | 1.1729e-10
56844.223 | 2.6197e-08 | 3.0845e-08 | 7.2472e-10 | 3.6836e-08 | 2.6779e-08 | 1.2562e-09 | 3.4386e-09 | 1.8027e-09 | 1.1671e-10
56856.391 | 2.6745e-08 | 3.0962e-08 | 7.1241e-10 | 3.7248e-08 | 2.6632e-08 | 1.2835e-09 | 3.4728e-09 | 1.7903e-09 | 1.1841e-10
56868.559 | 2.6544e-08 | 3.1667e-08 | 7.2262e-10 | 3.7086e-08 | 2.695e-08 | 1.2814e-09 | 3.506e-09 | 1.8078e-09 | 1.1912e-10
56880.727 | 2.702e-08 | 3.1485e-08 | 7.0685e-10 | 3.6676e-08 | 2.6759e-08 | 1.2616e-09 | 3.4612e-09 | 1.7797e-09 | 1.1714e-10
56892.891 | 2.6222e-08 | 3.1137e-08 | 7.067e-10 | 3.6951e-08 | 2.6699e-08 | 1.257e-09 | 3.4165e-09 | 1.7711e-09 | 1.1491e-10
56905.059 | 2.658e-08 | 3.1444e-08 | 7.1283e-10 | 3.6912e-08 | 2.6981e-08 | 1.2698e-09 | 3.4498e-09 | 1.8085e-09 | 1.1713e-10
56917.227 | 2.6673e-08 | 3.1169e-08 | 7.2662e-10 | 3.6855e-08 | 2.6989e-08 | 1.2798e-09 | 3.4477e-09 | 1.8457e-09 | 1.1836e-10
56929.395 | 2.7021e-08 | 3.0758e-08 | 7.2915e-10 | 3.7443e-08 | 2.6919e-08 | 1.2875e-09 | 3.5001e-09 | 1.8029e-09 | 1.1748e-10
56941.559 | 2.6351e-08 | 3.0666e-08 | 7.1062e-10 | 3.6403e-08 | 2.6327e-08 | 1.2391e-09 | 3.3859e-09 | 1.7709e-09 | 1.167e-10
56953.727 | 2.6672e-08 | 3.0728e-08 | 7.0685e-10 | 3.6425e-08 | 2.6719e-08 | 1.2643e-09 | 3.4469e-09 | 1.8028e-09 | 1.1573e-10
56965.895 | 2.625e-08 | 3.0405e-08 | 7.2672e-10 | 3.7159e-08 | 2.7042e-08 | 1.2717e-09 | 3.4521e-09 | 1.8058e-09 | 1.187e-10
56978.063 | 2.711e-08 | 3.0812e-08 | 7.4944e-10 | 3.7469e-08 | 2.7047e-08 | 1.2892e-09 | 3.5488e-09 | 1.8287e-09 | 1.2114e-10
56990.227 | 2.7435e-08 | 3.144e-08 | 7.4881e-10 | 3.7984e-08 | 2.7703e-08 | 1.2999e-09 | 3.461e-09 | 1.8151e-09 | 1.1825e-10
57002.395 | 2.7538e-08 | 3.1106e-08 | 7.2385e-10 | 3.6468e-08 | 2.6259e-08 | 1.2469e-09 | 3.3838e-09 | 1.7541e-09 | 1.1449e-10
57014.563 | 2.6317e-08 | 3.1201e-08 | 7.0536e-10 | 3.5692e-08 | 2.5736e-08 | 1.2327e-09 | 3.3644e-09 | 1.7224e-09 | 1.1382e-10
57026.73 | 2.5434e-08 | 3.0467e-08 | 6.9912e-10 | 3.5795e-08 | 2.5845e-08 | 1.2079e-09 | 3.3063e-09 | 1.7219e-09 | 1.1133e-10
57038.895 | 2.5551e-08 | 3.0298e-08 | 6.9991e-10 | 3.5492e-08 | 2.5724e-08 | 1.2127e-09 | 3.31e-09 | 1.7242e-09 | 1.122e-10
57051.063 | 2.5826e-08 | 3.0422e-08 | 6.9592e-10 | 3.4959e-08 | 2.6263e-08 | 1.2309e-09 | 3.2852e-09 | 1.7141e-09 | 1.1106e-10
57063.23 | 2.5881e-08 | 3.0571e-08 | 6.8661e-10 | 3.5069e-08 | 2.5469e-08 | 1.2134e-09 | 3.3129e-09 | 1.7055e-09 | 1.1224e-10
57075.398 | 2.5954e-08 | 3.0565e-08 | 6.8443e-10 | 3.4964e-08 | 2.5639e-08 | 1.2068e-09 | 3.3105e-09 | 1.6848e-09 | 1.1051e-10
57087.563 | 2.5909e-08 | 2.9981e-08 | 6.8246e-10 | 3.5258e-08 | 2.5245e-08 | 1.2119e-09 | 3.3241e-09 | 1.6934e-09 | 1.1184e-10
57099.73 | 2.5279e-08 | 3.0031e-08 | 6.7951e-10 | 3.4623e-08 | 2.5548e-08 | 1.2079e-09 | 3.3193e-09 | 1.7368e-09 | 1.1273e-10
57111.898 | 2.5806e-08 | 3.0335e-08 | 6.8664e-10 | 3.5882e-08 | 2.5348e-08 | 1.2437e-09 | 3.3438e-09 | 1.7357e-09 | 1.1461e-10
57124.066 | 2.6243e-08 | 3.0964e-08 | 7.1774e-10 | 3.7093e-08 | 2.7007e-08 | 1.2755e-09 | 3.4783e-09 | 1.7991e-09 | 1.1667e-10
57136.23 | 2.6703e-08 | 3.1278e-08 | 7.0157e-10 | 3.6152e-08 | 2.6554e-08 | 1.2483e-09 | 3.3712e-09 | 1.7392e-09 | 1.1463e-10
57148.398 | 2.6681e-08 | 3.0705e-08 | 6.9521e-10 | 3.5812e-08 | 2.5718e-08 | 1.214e-09 | 3.3466e-09 | 1.736e-09 | 1.12e-10
57160.566 | 2.5772e-08 | 3.0173e-08 | 6.7856e-10 | 3.5131e-08 | 2.5246e-08 | 1.2104e-09 | 3.3084e-09 | 1.7159e-09 | 1.1159e-10
57172.734 | 2.5942e-08 | 3.0243e-08 | 7.0028e-10 | 3.6169e-08 | 2.5712e-08 | 1.2157e-09 | 3.3513e-09 | 1.721e-09 | 1.1354e-10
57184.898 | 2.5856e-08 | 3.0077e-08 | 6.8671e-10 | 3.5094e-08 | 2.5768e-08 | 1.2045e-09 | 3.3096e-09 | 1.6977e-09 | 1.1174e-10
57197.066 | 2.5552e-08 | 3.0009e-08 | 6.8191e-10 | 3.5735e-08 | 2.5925e-08 | 1.2097e-09 | 3.3096e-09 | 1.701e-09 | 1.114e-10
57209.234 | 2.567e-08 | 3.0511e-08 | 6.9345e-10 | 3.585e-08 | 2.5921e-08 | 1.254e-09 | 3.3055e-09 | 1.7174e-09 | 1.1247e-10
57221.402 | 2.6308e-08 | 3.0575e-08 | 6.8886e-10 | 3.5524e-08 | 2.5847e-08 | 1.286e-09 | 3.3802e-09 | 1.7518e-09 | 1.1361e-10
57233.566 | 2.6661e-08 | 3.0733e-08 | 6.9152e-10 | 3.5692e-08 | 2.5947e-08 | 1.2744e-09 | 3.3367e-09 | 1.7216e-09 | 1.135e-10
57245.734 | 2.6028e-08 | 2.9756e-08 | 6.8644e-10 | 3.5121e-08 | 2.5714e-08 | 1.2743e-09 | 3.321e-09 | 1.7038e-09 | 1.1306e-10
57257.902 | 2.6225e-08 | 2.9859e-08 | 6.7777e-10 | 3.5076e-08 | 2.6082e-08 | 1.2611e-09 | 3.3005e-09 | 1.7216e-09 | 1.1211e-10
57270.07 | 2.5689e-08 | 3.033e-08 | 6.8561e-10 | 3.5045e-08 | 2.596e-08 | 1.2679e-09 | 3.2881e-09 | 1.6923e-09 | 1.1092e-10
57282.234 | 2.5698e-08 | 2.9857e-08 | 6.6589e-10 | 3.4455e-08 | 2.5201e-08 | 1.2377e-09 | 3.242e-09 | 1.6627e-09 | 1.0992e-10
57294.402 | 2.5478e-08 | 2.9423e-08 | 6.6728e-10 | 3.4479e-08 | 2.5111e-08 | 1.2208e-09 | 3.2268e-09 | 1.6615e-09 | 1.097e-10
57306.57 | 2.5171e-08 | 3.0291e-08 | 6.8036e-10 | 3.5262e-08 | 2.5826e-08 | 1.2548e-09 | 3.2916e-09 | 1.6913e-09 | 1.1141e-10
57318.738 | 2.5583e-08 | 3.0329e-08 | 6.8858e-10 | 3.5314e-08 | 2.5758e-08 | 1.2566e-09 | 3.3332e-09 | 1.6998e-09 | 1.1297e-10
57330.902 | 2.6194e-08 | 3.0766e-08 | 6.9625e-10 | 3.5922e-08 | 2.6107e-08 | 1.2898e-09 | 3.3732e-09 | 1.7331e-09 | 1.1261e-10
57343.07 | 2.6636e-08 | 3.0842e-08 | 6.8879e-10 | 3.5995e-08 | 2.6166e-08 | 1.2747e-09 | 3.369e-09 | 1.7538e-09 | 1.1275e-10
57355.238 | 2.6628e-08 | 3.0953e-08 | 6.9767e-10 | 3.6178e-08 | 2.6618e-08 | 1.2865e-09 | 3.3791e-09 | 1.7439e-09 | 1.1484e-10
57367.406 | 2.6232e-08 | 3.1019e-08 | 7.0861e-10 | 3.6668e-08 | 2.6202e-08 | 1.2709e-09 | 3.3725e-09 | 1.7576e-09 | 1.1449e-10
57379.57 | 2.5844e-08 | 3.068e-08 | 7.1578e-10 | 3.5873e-08 | 2.6362e-08 | 1.277e-09 | 3.315e-09 | 1.7101e-09 | 1.1414e-10
57391.738 | 2.6163e-08 | 3.0242e-08 | 6.8717e-10 | 3.4934e-08 | 2.5558e-08 | 1.2461e-09 | 3.2616e-09 | 1.7174e-09 | 1.1239e-10
57403.906 | 2.6463e-08 | 3.0083e-08 | 6.842e-10 | 3.5484e-08 | 2.5704e-08 | 1.2472e-09 | 3.2685e-09 | 1.6693e-09 | 1.1277e-10
57416.074 | 2.608e-08 | 2.9962e-08 | 6.9211e-10 | 3.5129e-08 | 2.6017e-08 | 1.2487e-09 | 3.3283e-09 | 1.7312e-09 | 1.1421e-10
57428.238 | 2.5944e-08 | 3.0405e-08 | 6.8563e-10 | 3.5295e-08 | 2.5826e-08 | 1.249e-09 | 3.3294e-09 | 1.7116e-09 | 1.124e-10
57440.406 | 2.564e-08 | 2.9971e-08 | 6.936e-10 | 3.5792e-08 | 2.5804e-08 | 1.2548e-09 | 3.3109e-09 | 1.6893e-09 | 1.1085e-10
57452.574 | 2.5385e-08 | 3.0178e-08 | 6.6445e-10 | 3.4494e-08 | 2.5125e-08 | 1.2199e-09 | 3.2097e-09 | 1.6585e-09 | 1.0992e-10
57464.742 | 2.5362e-08 | 2.9824e-08 | 6.6993e-10 | 3.4695e-08 | 2.5515e-08 | 1.2334e-09 | 3.2961e-09 | 1.7131e-09 | 1.12e-10
57476.906 | 2.5431e-08 | 2.9915e-08 | 6.9262e-10 | 3.5133e-08 | 2.581e-08 | 1.2391e-09 | 3.2744e-09 | 1.6831e-09 | 1.1131e-10
57489.074 | 2.5341e-08 | 2.9972e-08 | 6.9169e-10 | 3.5101e-08 | 2.5673e-08 | 1.2443e-09 | 3.2894e-09 | 1.7061e-09 | 1.1174e-10
57501.242 | 2.5626e-08 | 3.0039e-08 | 6.8171e-10 | 3.5065e-08 | 2.5294e-08 | 1.2225e-09 | 3.2801e-09 | 1.7072e-09 | 1.1115e-10
57513.41 | 2.5469e-08 | 2.988e-08 | 6.8307e-10 | 3.539e-08 | 2.5846e-08 | 1.218e-09 | 3.2621e-09 | 1.6939e-09 | 1.1137e-10
57525.574 | 2.5089e-08 | 2.9483e-08 | 6.8665e-10 | 3.4859e-08 | 2.5472e-08 | 1.23e-09 | 3.3276e-09 | 1.6991e-09 | 1.1179e-10
57537.742 | 2.5735e-08 | 2.9603e-08 | 6.8388e-10 | 3.5114e-08 | 2.6104e-08 | 1.2351e-09 | 3.3056e-09 | 1.7135e-09 | 1.111e-10
57549.91 | 2.59e-08 | 3.015e-08 | 6.7503e-10 | 3.5433e-08 | 2.567e-08 | 1.2359e-09 | 3.2678e-09 | 1.6891e-09 | 1.1097e-10
57562.078 | 2.6344e-08 | 3.0747e-08 | 6.7172e-10 | 3.5263e-08 | 2.5717e-08 | 1.2361e-09 | 3.2564e-09 | 1.6821e-09 | 1.1071e-10
57574.242 | 2.5949e-08 | 3.0427e-08 | 6.7407e-10 | 3.4438e-08 | 2.531e-08 | 1.2104e-09 | 3.2341e-09 | 1.6849e-09 | 1.1012e-10
57586.41 | 2.528e-08 | 3.0094e-08 | 6.7636e-10 | 3.5687e-08 | 2.5894e-08 | 1.2515e-09 | 3.3334e-09 | 1.7244e-09 | 1.1329e-10
57598.578 | 2.6961e-08 | 3.1269e-08 | 6.997e-10 | 3.5977e-08 | 2.6521e-08 | 1.2682e-09 | 3.3806e-09 | 1.7369e-09 | 1.1451e-10
57610.746 | 2.6792e-08 | 3.1664e-08 | 7.0057e-10 | 3.6032e-08 | 2.6419e-08 | 1.257e-09 | 3.3926e-09 | 1.7491e-09 | 1.1393e-10
57622.91 | 2.6179e-08 | 3.121e-08 | 6.8639e-10 | 3.5459e-08 | 2.615e-08 | 1.2461e-09 | 3.3078e-09 | 1.7385e-09 | 1.1434e-10
57635.078 | 2.6176e-08 | 3.0517e-08 | 6.8621e-10 | 3.594e-08 | 2.6385e-08 | 1.254e-09 | 3.3578e-09 | 1.7402e-09 | 1.1242e-10
57647.246 | 2.5818e-08 | 3.1013e-08 | 7e-10 | 3.6159e-08 | 2.6295e-08 | 1.2634e-09 | 3.3889e-09 | 1.7336e-09 | 1.1425e-10
57659.414 | 2.6339e-08 | 3.0948e-08 | 6.9819e-10 | 3.6459e-08 | 2.6395e-08 | 1.2711e-09 | 3.3583e-09 | 1.746e-09 | 1.135e-10
57671.578 | 2.6221e-08 | 3.1099e-08 | 6.9579e-10 | 3.582e-08 | 2.5991e-08 | 1.2464e-09 | 3.3708e-09 | 1.7249e-09 | 1.1253e-10
57683.746 | 2.6034e-08 | 3.0694e-08 | 6.9077e-10 | 3.5676e-08 | 2.6136e-08 | 1.2501e-09 | 3.3354e-09 | 1.7216e-09 | 1.1381e-10
57695.914 | 2.6188e-08 | 3.1113e-08 | 6.8403e-10 | 3.5076e-08 | 2.6054e-08 | 1.2324e-09 | 3.3254e-09 | 1.7063e-09 | 1.1216e-10
57708.082 | 2.5857e-08 | 3.0271e-08 | 6.8348e-10 | 3.5425e-08 | 2.6076e-08 | 1.2401e-09 | 3.3732e-09 | 1.7303e-09 | 1.1356e-10
57720.246 | 2.6086e-08 | 3.0866e-08 | 6.9363e-10 | 3.6145e-08 | 2.6454e-08 | 1.2673e-09 | 3.3869e-09 | 1.7416e-09 | 1.1499e-10
57732.414 | 2.6232e-08 | 3.1027e-08 | 6.8736e-10 | 3.615e-08 | 2.66e-08 | 1.2408e-09 | 3.3671e-09 | 1.7481e-09 | 1.1479e-10
57744.582 | 2.6542e-08 | 3.1822e-08 | 6.9536e-10 | 3.6343e-08 | 2.6555e-08 | 1.2709e-09 | 3.3749e-09 | 1.7424e-09 | 1.1559e-10
57756.75 | 2.7449e-08 | 3.1783e-08 | 7.0684e-10 | 3.6433e-08 | 2.6941e-08 | 1.2881e-09 | 3.4209e-09 | 1.7679e-09 | 1.1608e-10
57768.914 | 2.7193e-08 | 3.1971e-08 | 7.2571e-10 | 3.7346e-08 | 2.7233e-08 | 1.2924e-09 | 3.486e-09 | 1.7805e-09 | 1.1836e-10
57781.082 | 2.7414e-08 | 3.1867e-08 | 7.3552e-10 | 3.762e-08 | 2.7495e-08 | 1.3104e-09 | 3.4935e-09 | 1.8153e-09 | 1.1637e-10
57793.25 | 2.6973e-08 | 3.225e-08 | 7.2601e-10 | 3.7205e-08 | 2.7088e-08 | 1.2772e-09 | 3.4286e-09 | 1.7711e-09 | 1.1701e-10
57805.418 | 2.6689e-08 | 3.1117e-08 | 7.0768e-10 | 3.6813e-08 | 2.6742e-08 | 1.2655e-09 | 3.4074e-09 | 1.7589e-09 | 1.1524e-10
57817.586 | 2.6718e-08 | 3.1278e-08 | 7.2385e-10 | 3.6822e-08 | 2.6608e-08 | 1.2756e-09 | 3.4006e-09 | 1.7754e-09 | 1.1682e-10
57829.75 | 2.6394e-08 | 3.122e-08 | 7.1996e-10 | 3.6293e-08 | 2.6766e-08 | 1.2624e-09 | 3.4117e-09 | 1.7569e-09 | 1.1793e-10
57841.918 | 2.6476e-08 | 3.1174e-08 | 7.191e-10 | 3.635e-08 | 2.6664e-08 | 1.2655e-09 | 3.3563e-09 | 1.7448e-09 | 1.1388e-10
57854.086 | 2.6077e-08 | 3.0868e-08 | 6.9505e-10 | 3.5671e-08 | 2.6113e-08 | 1.2352e-09 | 3.3225e-09 | 1.7125e-09 | 1.1381e-10
57866.254 | 2.5872e-08 | 3.0466e-08 | 6.9093e-10 | 3.5349e-08 | 2.6006e-08 | 1.22e-09 | 3.336e-09 | 1.706e-09 | 1.1345e-10
57878.418 | 2.5658e-08 | 3.0409e-08 | 6.9474e-10 | 3.564e-08 | 2.5856e-08 | 1.2559e-09 | 3.3784e-09 | 1.7509e-09 | 1.1312e-10
57890.586 | 2.6684e-08 | 3.0898e-08 | 6.871e-10 | 3.5949e-08 | 2.6321e-08 | 1.248e-09 | 3.3154e-09 | 1.7233e-09 | 1.1362e-10
57902.754 | 2.6681e-08 | 3.0633e-08 | 7.0009e-10 | 3.596e-08 | 2.6525e-08 | 1.2542e-09 | 3.3668e-09 | 1.7506e-09 | 1.1276e-10
57914.922 | 2.6038e-08 | 3.0365e-08 | 6.9366e-10 | 3.5501e-08 | 2.5865e-08 | 1.2368e-09 | 3.3821e-09 | 1.7197e-09 | 1.1263e-10
57927.086 | 2.6332e-08 | 3.1266e-08 | 6.961e-10 | 3.5689e-08 | 2.6227e-08 | 1.2574e-09 | 3.3816e-09 | 1.7574e-09 | 1.1294e-10
57939.254 | 2.6597e-08 | 3.1397e-08 | 6.9114e-10 | 3.6423e-08 | 2.6135e-08 | 1.2625e-09 | 3.3698e-09 | 1.727e-09 | 1.1238e-10
57951.422 | 2.6151e-08 | 3.0827e-08 | 6.8421e-10 | 3.5709e-08 | 2.5812e-08 | 1.2384e-09 | 3.2658e-09 | 1.7022e-09 | 1.0998e-10
57963.59 | 2.537e-08 | 3.0427e-08 | 6.8371e-10 | 3.5473e-08 | 2.5866e-08 | 1.2514e-09 | 3.3366e-09 | 1.676e-09 | 1.0955e-10
57975.754 | 2.5654e-08 | 3.0471e-08 | 6.7763e-10 | 3.5168e-08 | 2.5449e-08 | 1.2196e-09 | 3.2966e-09 | 1.6971e-09 | 1.1143e-10
57987.922 | 2.5188e-08 | 3.0546e-08 | 6.7761e-10 | 3.4949e-08 | 2.5398e-08 | 1.2212e-09 | 3.2835e-09 | 1.694e-09 | 1.1083e-10
58000.09 | 2.5715e-08 | 3.0565e-08 | 6.9294e-10 | 3.5562e-08 | 2.5659e-08 | 1.2327e-09 | 3.3226e-09 | 1.7222e-09 | 1.1252e-10
58012.258 | 2.6148e-08 | 3.1099e-08 | 6.9245e-10 | 3.6071e-08 | 2.5963e-08 | 1.2612e-09 | 3.3499e-09 | 1.7234e-09 | 1.1345e-10
58024.422 | 2.6471e-08 | 3.0698e-08 | 6.7976e-10 | 3.5326e-08 | 2.5736e-08 | 1.2259e-09 | 3.3192e-09 | 1.6808e-09 | 1.1087e-10
58036.59 | 2.5383e-08 | 3.042e-08 | 6.7256e-10 | 3.5265e-08 | 2.5815e-08 | 1.2043e-09 | 3.2964e-09 | 1.6947e-09 | 1.1074e-10
58048.758 | 2.5887e-08 | 3.0899e-08 | 6.7765e-10 | 3.5266e-08 | 2.5702e-08 | 1.2266e-09 | 3.2487e-09 | 1.6689e-09 | 1.1058e-10
58060.926 | 2.5596e-08 | 3.0436e-08 | 6.7528e-10 | 3.5753e-08 | 2.5628e-08 | 1.2169e-09 | 3.3087e-09 | 1.7017e-09 | 1.1249e-10
58073.09 | 2.5785e-08 | 3.0485e-08 | 6.8565e-10 | 3.5644e-08 | 2.616e-08 | 1.2512e-09 | 3.3379e-09 | 1.7063e-09 | 1.1346e-10
58085.258 | 2.5835e-08 | 3.0408e-08 | 6.8533e-10 | 3.5416e-08 | 2.5992e-08 | 1.2418e-09 | 3.3569e-09 | 1.7126e-09 | 1.1461e-10
58097.426 | 2.6319e-08 | 3.1066e-08 | 6.9583e-10 | 3.6401e-08 | 2.6259e-08 | 1.2613e-09 | 3.3561e-09 | 1.7516e-09 | 1.1435e-10
58109.594 | 2.687e-08 | 3.0981e-08 | 7.0846e-10 | 3.65e-08 | 2.6529e-08 | 1.2914e-09 | 3.4573e-09 | 1.8001e-09 | 1.1679e-10
58121.758 | 2.6996e-08 | 3.1894e-08 | 7.1249e-10 | 3.7002e-08 | 2.7056e-08 | 1.294e-09 | 3.4508e-09 | 1.7759e-09 | 1.179e-10
58133.926 | 2.7395e-08 | 3.1799e-08 | 7.1938e-10 | 3.7021e-08 | 2.7009e-08 | 1.2939e-09 | 3.4709e-09 | 1.7614e-09 | 1.1506e-10
58146.094 | 2.6942e-08 | 3.1495e-08 | 7.0327e-10 | 3.6078e-08 | 2.6466e-08 | 1.2615e-09 | 3.385e-09 | 1.7258e-09 | 1.1256e-10
58158.262 | 2.6367e-08 | 3.1656e-08 | 6.8931e-10 | 3.5964e-08 | 2.6283e-08 | 1.257e-09 | 3.3392e-09 | 1.7372e-09 | 1.1276e-10
58170.426 | 2.6056e-08 | 3.1043e-08 | 6.8595e-10 | 3.5822e-08 | 2.6416e-08 | 1.2736e-09 | 3.3431e-09 | 1.7363e-09 | 1.1425e-10
58182.594 | 2.6654e-08 | 3.1174e-08 | 6.7732e-10 | 3.5583e-08 | 2.595e-08 | 1.2443e-09 | 3.2821e-09 | 1.7232e-09 | 1.1183e-10
58194.762 | 2.6293e-08 | 3.1002e-08 | 6.8671e-10 | 3.5501e-08 | 2.5997e-08 | 1.2633e-09 | 3.3258e-09 | 1.7094e-09 | 1.1441e-10
58206.93 | 2.5853e-08 | 3.0714e-08 | 6.8991e-10 | 3.5338e-08 | 2.6325e-08 | 1.2646e-09 | 3.3527e-09 | 1.7303e-09 | 1.146e-10
58219.094 | 2.6443e-08 | 3.114e-08 | 6.9201e-10 | 3.6086e-08 | 2.5885e-08 | 1.2544e-09 | 3.3135e-09 | 1.7309e-09 | 1.1431e-10
58231.262 | 2.6157e-08 | 3.0656e-08 | 6.9383e-10 | 3.5581e-08 | 2.6121e-08 | 1.2641e-09 | 3.3556e-09 | 1.7519e-09 | 1.1673e-10
58243.43 | 2.6726e-08 | 3.0935e-08 | 7.0943e-10 | 3.622e-08 | 2.6535e-08 | 1.2705e-09 | 3.4204e-09 | 1.7407e-09 | 1.1332e-10
58255.598 | 2.6011e-08 | 3.0751e-08 | 6.9814e-10 | 3.5959e-08 | 2.5972e-08 | 1.2442e-09 | 3.3388e-09 | 1.7137e-09 | 1.1172e-10
58267.762 | 2.6129e-08 | 3.0472e-08 | 6.8785e-10 | 3.5263e-08 | 2.6062e-08 | 1.2393e-09 | 3.3104e-09 | 1.7018e-09 | 1.141e-10
58279.93 | 2.5779e-08 | 3.0908e-08 | 6.8543e-10 | 3.5787e-08 | 2.5973e-08 | 1.2394e-09 | 3.3171e-09 | 1.7143e-09 | 1.1119e-10
58292.098 | 2.6003e-08 | 3.0546e-08 | 6.5933e-10 | 3.4308e-08 | 2.5147e-08 | 1.2001e-09 | 3.2557e-09 | 1.6336e-09 | 1.0732e-10
58304.266 | 2.557e-08 | 3.0355e-08 | 6.4413e-10 | 3.441e-08 | 2.4807e-08 | 1.2002e-09 | 3.1853e-09 | 1.6433e-09 | 1.0825e-10
58316.43 | 2.4758e-08 | 2.9953e-08 | 6.5195e-10 | 3.4278e-08 | 2.4973e-08 | 1.2104e-09 | 3.1866e-09 | 1.6331e-09 | 1.0503e-10
58328.598 | 2.5439e-08 | 3.008e-08 | 6.5803e-10 | 3.4223e-08 | 2.5574e-08 | 1.2113e-09 | 3.2386e-09 | 1.6469e-09 | 1.0791e-10
58340.766 | 2.5532e-08 | 3.0674e-08 | 6.5155e-10 | 3.4449e-08 | 2.5103e-08 | 1.1999e-09 | 3.2406e-09 | 1.6499e-09 | 1.0902e-10
58352.934 | 2.5067e-08 | 3.0277e-08 | 6.5574e-10 | 3.4716e-08 | 2.4935e-08 | 1.2042e-09 | 3.2193e-09 | 1.6642e-09 | 1.0888e-10
58365.098 | 2.5665e-08 | 3.07e-08 | 6.6548e-10 | 3.5289e-08 | 2.5584e-08 | 1.2146e-09 | 3.234e-09 | 1.6647e-09 | 1.0727e-10
58377.266 | 2.514e-08 | 3.048e-08 | 6.5452e-10 | 3.4894e-08 | 2.5355e-08 | 1.2168e-09 | 3.2251e-09 | 1.7169e-09 | 1.103e-10
58389.434 | 2.6008e-08 | 3.0951e-08 | 6.8178e-10 | 3.5578e-08 | 2.5867e-08 | 1.2151e-09 | 3.2722e-09 | 1.6911e-09 | 1.1066e-10
58401.602 | 2.6163e-08 | 3.1072e-08 | 6.7351e-10 | 3.5132e-08 | 2.5594e-08 | 1.2235e-09 | 3.2786e-09 | 1.6887e-09 | 1.1023e-10
58413.766 | 2.5839e-08 | 3.0826e-08 | 6.7513e-10 | 3.514e-08 | 2.583e-08 | 1.2356e-09 | 3.2777e-09 | 1.6971e-09 | 1.1043e-10
58425.934 | 2.5834e-08 | 3.1016e-08 | 6.7088e-10 | 3.5234e-08 | 2.584e-08 | 1.2141e-09 | 3.2614e-09 | 1.6793e-09 | 1.111e-10
58438.102 | 2.5984e-08 | 3.0816e-08 | 6.7205e-10 | 3.545e-08 | 2.5877e-08 | 1.2421e-09 | 3.2905e-09 | 1.7039e-09 | 1.1241e-10
58450.27 | 2.6269e-08 | 3.0951e-08 | 6.8187e-10 | 3.5486e-08 | 2.6084e-08 | 1.2432e-09 | 3.3393e-09 | 1.7286e-09 | 1.1359e-10
58462.434 | 2.6447e-08 | 3.1695e-08 | 7.0379e-10 | 3.6093e-08 | 2.6765e-08 | 1.2791e-09 | 3.4136e-09 | 1.7766e-09 | 1.1598e-10
58474.602 | 2.709e-08 | 3.2391e-08 | 7.0638e-10 | 3.663e-08 | 2.6751e-08 | 1.2625e-09 | 3.3723e-09 | 1.7267e-09 | 1.1335e-10
58486.77 | 2.6143e-08 | 3.1633e-08 | 6.8236e-10 | 3.5768e-08 | 2.6395e-08 | 1.2365e-09 | 3.3454e-09 | 1.7267e-09 | 1.1322e-10
58498.938 | 2.6625e-08 | 3.1607e-08 | 6.8219e-10 | 3.594e-08 | 2.6568e-08 | 1.2676e-09 | 3.4073e-09 | 1.7377e-09 | 1.1494e-10
58511.102 | 2.6394e-08 | 3.2172e-08 | 7.0536e-10 | 3.6538e-08 | 2.6908e-08 | 1.272e-09 | 3.4249e-09 | 1.7599e-09 | 1.1661e-10
58523.27 | 2.6707e-08 | 3.2108e-08 | 7.0231e-10 | 3.6252e-08 | 2.6883e-08 | 1.2817e-09 | 3.4279e-09 | 1.7824e-09 | 1.1616e-10
58535.438 | 2.7546e-08 | 3.2591e-08 | 7.1477e-10 | 3.6947e-08 | 2.699e-08 | 1.2927e-09 | 3.3671e-09 | 1.7714e-09 | 1.1511e-10
58547.605 | 2.677e-08 | 3.1893e-08 | 6.9384e-10 | 3.5842e-08 | 2.6652e-08 | 1.2509e-09 | 3.366e-09 | 1.7136e-09 | 1.1291e-10
58559.77 | 2.6271e-08 | 3.1978e-08 | 6.9e-10 | 3.6356e-08 | 2.6426e-08 | 1.2427e-09 | 3.3536e-09 | 1.7429e-09 | 1.1281e-10
58571.938 | 2.6146e-08 | 3.1786e-08 | 6.9359e-10 | 3.5865e-08 | 2.628e-08 | 1.2528e-09 | 3.3596e-09 | 1.7468e-09 | 1.1253e-10
58584.105 | 2.6563e-08 | 3.1705e-08 | 6.9081e-10 | 3.6646e-08 | 2.6661e-08 | 1.278e-09 | 3.432e-09 | 1.7597e-09 | 1.1432e-10
58596.273 | 2.6461e-08 | 3.1931e-08 | 6.9389e-10 | 3.6688e-08 | 2.664e-08 | 1.2733e-09 | 3.4272e-09 | 1.7574e-09 | 1.163e-10
58608.438 | 2.7019e-08 | 3.2387e-08 | 6.9978e-10 | 3.6746e-08 | 2.7087e-08 | 1.3177e-09 | 3.4341e-09 | 1.7994e-09 | 1.1705e-10
58620.605 | 2.7139e-08 | 3.1989e-08 | 7.0826e-10 | 3.7063e-08 | 2.7347e-08 | 1.299e-09 | 3.473e-09 | 1.7857e-09 | 1.1668e-10
58632.773 | 2.6859e-08 | 3.2018e-08 | 7.0609e-10 | 3.6691e-08 | 2.6987e-08 | 1.2901e-09 | 3.4681e-09 | 1.785e-09 | 1.1751e-10
58644.941 | 2.7323e-08 | 3.2106e-08 | 7.0859e-10 | 3.6926e-08 | 2.705e-08 | 1.3151e-09 | 3.4748e-09 | 1.7857e-09 | 1.1802e-10
58657.105 | 2.7464e-08 | 3.2529e-08 | 6.8274e-10 | 3.6232e-08 | 2.6758e-08 | 1.2735e-09 | 3.3445e-09 | 1.712e-09 | 1.1262e-10
58669.273 | 2.6342e-08 | 3.1459e-08 | 6.7279e-10 | 3.5688e-08 | 2.5997e-08 | 1.2457e-09 | 3.2943e-09 | 1.7065e-09 | 1.1074e-10
58681.441 | 2.5889e-08 | 3.1275e-08 | 6.6589e-10 | 3.5565e-08 | 2.5587e-08 | 1.2751e-09 | 3.2815e-09 | 1.6879e-09 | 1.1103e-10
58693.609 | 2.5865e-08 | 3.1295e-08 | 6.5884e-10 | 3.5506e-08 | 2.5734e-08 | 1.2379e-09 | 3.2653e-09 | 1.6884e-09 | 1.1046e-10
58705.773 | 2.5378e-08 | 3.0905e-08 | 6.4653e-10 | 3.4708e-08 | 2.5563e-08 | 1.2374e-09 | 3.2549e-09 | 1.6552e-09 | 1.0872e-10
58717.941 | 2.5901e-08 | 3.1383e-08 | 6.6204e-10 | 3.4704e-08 | 2.5671e-08 | 1.2691e-09 | 3.3116e-09 | 1.7042e-09 | 1.1171e-10
58730.109 | 2.6243e-08 | 3.1868e-08 | 6.6045e-10 | 3.5438e-08 | 2.6481e-08 | 1.2723e-09 | 3.3167e-09 | 1.7219e-09 | 1.119e-10
58742.277 | 2.6975e-08 | 3.2497e-08 | 6.7759e-10 | 3.6841e-08 | 2.6656e-08 | 1.2889e-09 | 3.4287e-09 | 1.7448e-09 | 1.1419e-10
58754.441 | 2.7122e-08 | 3.247e-08 | 6.7531e-10 | 3.6526e-08 | 2.6381e-08 | 1.2858e-09 | 3.4114e-09 | 1.7461e-09 | 1.1454e-10
58766.609 | 2.8366e-08 | 3.2629e-08 | 6.919e-10 | 3.6146e-08 | 2.6833e-08 | 1.3042e-09 | 3.4164e-09 | 1.7488e-09 | 1.1439e-10
58778.777 | 2.6444e-08 | 3.2257e-08 | 6.8263e-10 | 3.6595e-08 | 2.6709e-08 | 1.2827e-09 | 3.3484e-09 | 1.7213e-09 | 1.1222e-10
58790.945 | 2.6158e-08 | 3.211e-08 | 6.6642e-10 | 3.5854e-08 | 2.629e-08 | 1.2716e-09 | 3.3033e-09 | 1.7135e-09 | 1.1033e-10
58803.109 | 2.5818e-08 | 3.2016e-08 | 6.6712e-10 | 3.5066e-08 | 2.6143e-08 | 1.2552e-09 | 3.2932e-09 | 1.6999e-09 | 1.1088e-10
58815.277 | 2.594e-08 | 3.1584e-08 | 6.6513e-10 | 3.5447e-08 | 2.575e-08 | 1.2604e-09 | 3.3164e-09 | 1.6864e-09 | 1.1004e-10
58827.445 | 2.6029e-08 | 3.1888e-08 | 6.6352e-10 | 3.5113e-08 | 2.5568e-08 | 1.2457e-09 | 3.3128e-09 | 1.709e-09 | 1.0968e-10
58839.613 | 2.5976e-08 | 3.1755e-08 | 6.7336e-10 | 3.533e-08 | 2.5628e-08 | 1.2827e-09 | 3.3104e-09 | 1.7112e-09 | 1.109e-10
58851.777 | 2.589e-08 | 3.1442e-08 | 6.6317e-10 | 3.5314e-08 | 2.6142e-08 | 1.2643e-09 | 3.3404e-09 | 1.7196e-09 | 1.1118e-10
58863.945 | 2.6275e-08 | 3.1997e-08 | 6.6723e-10 | 3.5357e-08 | 2.5826e-08 | 1.2647e-09 | 3.2765e-09 | 1.7054e-09 | 1.1026e-10
58876.113 | 2.5858e-08 | 3.1536e-08 | 6.5804e-10 | 3.4532e-08 | 2.5306e-08 | 1.2496e-09 | 3.2389e-09 | 1.6573e-09 | 1.0826e-10
58888.281 | 2.549e-08 | 3.0957e-08 | 6.694e-10 | 3.4437e-08 | 2.5091e-08 | 1.2245e-09 | 3.2625e-09 | 1.6983e-09 | 1.0923e-10
58900.445 | 2.5573e-08 | 3.1066e-08 | 6.6498e-10 | 3.5179e-08 | 2.5918e-08 | 1.2702e-09 | 3.3159e-09 | 1.7153e-09 | 1.1278e-10
58912.613 | 2.5596e-08 | 3.1371e-08 | 6.7775e-10 | 3.5346e-08 | 2.6008e-08 | 1.2745e-09 | 3.3128e-09 | 1.7354e-09 | 1.1268e-10
58924.781 | 2.6158e-08 | 3.1896e-08 | 6.8979e-10 | 3.6378e-08 | 2.6826e-08 | 1.2801e-09 | 3.3921e-09 | 1.7678e-09 | 1.131e-10
58936.949 | 2.6364e-08 | 3.1837e-08 | 6.8875e-10 | 3.5826e-08 | 2.6337e-08 | 1.2538e-09 | 3.2802e-09 | 1.697e-09 | 1.1064e-10
58949.113 | 2.6073e-08 | 3.1807e-08 | 6.8182e-10 | 3.5769e-08 | 2.6128e-08 | 1.2748e-09 | 3.3904e-09 | 1.7481e-09 | 1.1279e-10
58961.281 | 2.6305e-08 | 3.1969e-08 | 6.8556e-10 | 3.5991e-08 | 2.647e-08 | 1.2719e-09 | 3.4133e-09 | 1.7372e-09 | 1.1167e-10
58973.449 | 2.7043e-08 | 3.2067e-08 | 6.9114e-10 | 3.6604e-08 | 2.6325e-08 | 1.2705e-09 | 3.4016e-09 | 1.757e-09 | 1.1316e-10
58985.617 | 2.6903e-08 | 3.2351e-08 | 7.0331e-10 | 3.6108e-08 | 2.6407e-08 | 1.2683e-09 | 3.396e-09 | 1.755e-09 | 1.1507e-10
58997.781 | 2.7335e-08 | 3.3251e-08 | 7.1319e-10 | 3.777e-08 | 2.7321e-08 | 1.3083e-09 | 3.5381e-09 | 1.821e-09 | 1.1711e-10
59009.949 | 2.744e-08 | 3.3268e-08 | 7.0911e-10 | 3.7268e-08 | 2.7407e-08 | 1.3127e-09 | 3.4602e-09 | 1.8013e-09 | 1.1679e-10
59022.117 | 2.7401e-08 | 3.3003e-08 | 7.093e-10 | 3.6777e-08 | 2.7755e-08 | 1.2976e-09 | 3.4693e-09 | 1.801e-09 | 1.204e-10
59034.285 | 2.7185e-08 | 3.2784e-08 | 7.1132e-10 | 3.7438e-08 | 2.7366e-08 | 1.3077e-09 | 3.5216e-09 | 1.7928e-09 | 1.1812e-10
59046.449 | 2.7368e-08 | 3.3617e-08 | 7.129e-10 | 3.749e-08 | 2.7866e-08 | 1.3258e-09 | 3.4634e-09 | 1.8088e-09 | 1.179e-10
59058.617 | 2.811e-08 | 3.2992e-08 | 6.8861e-10 | 3.6686e-08 | 2.715e-08 | 1.2946e-09 | 3.4118e-09 | 1.7618e-09 | 1.1657e-10
59070.785 | 2.666e-08 | 3.2333e-08 | 6.769e-10 | 3.6098e-08 | 2.6426e-08 | 1.2906e-09 | 3.3551e-09 | 1.7312e-09 | 1.1269e-10
59082.953 | 2.6126e-08 | 3.1786e-08 | 6.6485e-10 | 3.5457e-08 | 2.6355e-08 | 1.2843e-09 | 3.2663e-09 | 1.7162e-09 | 1.1188e-10
59095.117 | 2.6101e-08 | 3.2077e-08 | 6.6507e-10 | 3.571e-08 | 2.6174e-08 | 1.2861e-09 | 3.3166e-09 | 1.7381e-09 | 1.1136e-10
59107.285 | 2.6831e-08 | 3.1786e-08 | 6.7888e-10 | 3.6046e-08 | 2.6571e-08 | 1.2881e-09 | 3.3685e-09 | 1.7373e-09 | 1.1191e-10
59119.453 | 2.5891e-08 | 3.1685e-08 | 6.7107e-10 | 3.5468e-08 | 2.5693e-08 | 1.2647e-09 | 3.302e-09 | 1.7058e-09 | 1.1233e-10
59131.621 | 2.588e-08 | 3.1338e-08 | 6.7563e-10 | 3.4998e-08 | 2.5877e-08 | 1.2454e-09 | 3.2996e-09 | 1.6777e-09 | 1.1066e-10
59143.785 | 2.5678e-08 | 3.1344e-08 | 6.7067e-10 | 3.4903e-08 | 2.571e-08 | 1.2673e-09 | 3.3168e-09 | 1.6862e-09 | 1.0868e-10
59155.953 | 2.5108e-08 | 3.1089e-08 | 6.5006e-10 | 3.4959e-08 | 2.5203e-08 | 1.2527e-09 | 3.2434e-09 | 1.713e-09 | 1.1104e-10
59168.121 | 2.5624e-08 | 3.1399e-08 | 6.8005e-10 | 3.5324e-08 | 2.5889e-08 | 1.2518e-09 | 3.3009e-09 | 1.7082e-09 | 1.1188e-10
59180.289 | 2.6424e-08 | 3.0917e-08 | 6.5601e-10 | 3.4611e-08 | 2.5362e-08 | 1.2307e-09 | 3.2049e-09 | 1.6556e-09 | 1.0699e-10
59192.453 | 2.542e-08 | 3.1006e-08 | 6.4351e-10 | 3.3986e-08 | 2.4918e-08 | 1.2283e-09 | 3.2195e-09 | 1.6423e-09 | 1.0769e-10
59204.621 | 2.5394e-08 | 3.116e-08 | 6.3533e-10 | 3.4261e-08 | 2.5154e-08 | 1.2221e-09 | 3.2071e-09 | 1.6517e-09 | 1.087e-10
59216.789 | 2.6259e-08 | 3.1349e-08 | 6.508e-10 | 3.5129e-08 | 2.5756e-08 | 1.2624e-09 | 3.3525e-09 | 1.7358e-09 | 1.1161e-10
59228.957 | 2.636e-08 | 3.1334e-08 | 6.7038e-10 | 3.513e-08 | 2.5753e-08 | 1.2782e-09 | 3.3428e-09 | 1.7267e-09 | 1.1245e-10
59241.121 | 2.6366e-08 | 3.1574e-08 | 6.6805e-10 | 3.5552e-08 | 2.6073e-08 | 1.252e-09 | 3.3274e-09 | 1.713e-09 | 1.104e-10
59253.289 | 2.5794e-08 | 3.1632e-08 | 6.7895e-10 | 3.516e-08 | 2.5711e-08 | 1.2559e-09 | 3.3389e-09 | 1.6984e-09 | 1.1169e-10
59265.457 | 2.5567e-08 | 3.1462e-08 | 6.6139e-10 | 3.4817e-08 | 2.5814e-08 | 1.2583e-09 | 3.2956e-09 | 1.7086e-09 | 1.1159e-10
59277.625 | 2.5831e-08 | 3.1636e-08 | 6.686e-10 | 3.5381e-08 | 2.645e-08 | 1.2587e-09 | 3.3188e-09 | 1.7322e-09 | 1.1215e-10
59289.789 | 2.6164e-08 | 3.145e-08 | 6.7895e-10 | 3.5283e-08 | 2.6133e-08 | 1.269e-09 | 3.3234e-09 | 1.7159e-09 | 1.118e-10
59301.957 | 2.6118e-08 | 3.1446e-08 | 6.7845e-10 | 3.5425e-08 | 2.5998e-08 | 1.2591e-09 | 3.3198e-09 | 1.6997e-09 | 1.1139e-10
59314.125 | 2.613e-08 | 3.1132e-08 | 6.753e-10 | 3.5598e-08 | 2.6145e-08 | 1.2489e-09 | 3.3022e-09 | 1.7325e-09 | 1.1226e-10
59326.293 | 2.5597e-08 | 3.1445e-08 | 6.7886e-10 | 3.5477e-08 | 2.5776e-08 | 1.2497e-09 | 3.2996e-09 | 1.708e-09 | 1.1278e-10
59338.461 | 2.5638e-08 | 3.1329e-08 | 6.7734e-10 | 3.5568e-08 | 2.6503e-08 | 1.2677e-09 | 3.3232e-09 | 1.7294e-09 | 1.1329e-10
59350.625 | 2.6189e-08 | 3.1191e-08 | 6.9531e-10 | 3.5943e-08 | 2.6316e-08 | 1.2697e-09 | 3.3647e-09 | 1.7569e-09 | 1.1478e-10
59362.793 | 2.6564e-08 | 3.2684e-08 | 6.7563e-10 | 3.5691e-08 | 2.648e-08 | 1.2808e-09 | 3.4319e-09 | 1.7579e-09 | 1.1119e-10
59374.961 | 2.6659e-08 | 3.239e-08 | 6.7891e-10 | 3.5651e-08 | 2.6636e-08 | 1.2813e-09 | 3.3637e-09 | 1.7283e-09 | 1.1242e-10
59387.129 | 2.6395e-08 | 3.293e-08 | 6.6992e-10 | 3.5931e-08 | 2.6379e-08 | 1.2685e-09 | 3.3862e-09 | 1.7294e-09 | 1.1256e-10
59399.293 | 2.6799e-08 | 3.2458e-08 | 6.7328e-10 | 3.6185e-08 | 2.6608e-08 | 1.288e-09 | 3.3951e-09 | 1.7539e-09 | 1.1249e-10
59411.461 | 2.6325e-08 | 3.2374e-08 | 6.8474e-10 | 3.6294e-08 | 2.6495e-08 | 1.281e-09 | 3.449e-09 | 1.7589e-09 | 1.139e-10
59423.629 | 2.7161e-08 | 3.2594e-08 | 6.8437e-10 | 3.5944e-08 | 2.6622e-08 | 1.2838e-09 | 3.3691e-09 | 1.7779e-09 | 1.1333e-10
59435.797 | 2.7242e-08 | 3.2482e-08 | 6.7182e-10 | 3.5896e-08 | 2.6511e-08 | 1.2817e-09 | 3.3774e-09 | 1.7395e-09 | 1.1458e-10
59447.961 | 2.6246e-08 | 3.2604e-08 | 6.716e-10 | 3.6242e-08 | 2.6522e-08 | 1.2829e-09 | 3.3664e-09 | 1.7221e-09 | 1.1119e-10
59460.129 | 2.5986e-08 | 3.184e-08 | 6.6559e-10 | 3.5046e-08 | 2.5698e-08 | 1.2508e-09 | 3.2617e-09 | 1.6793e-09 | 1.0802e-10
59472.297 | 2.5369e-08 | 3.1512e-08 | 6.4377e-10 | 3.4175e-08 | 2.5275e-08 | 1.2125e-09 | 3.2235e-09 | 1.6541e-09 | 1.0625e-10
59484.465 | 2.5542e-08 | 3.1743e-08 | 6.3825e-10 | 3.4308e-08 | 2.5202e-08 | 1.2136e-09 | 3.2597e-09 | 1.6573e-09 | 1.0666e-10
59496.629 | 2.5354e-08 | 3.0862e-08 | 6.329e-10 | 3.3553e-08 | 2.4694e-08 | 1.1977e-09 | 3.2281e-09 | 1.646e-09 | 1.0738e-10
59508.797 | 2.493e-08 | 3.0634e-08 | 6.4813e-10 | 3.4308e-08 | 2.5211e-08 | 1.2092e-09 | 3.2125e-09 | 1.6746e-09 | 1.0984e-10
59520.965 | 2.5034e-08 | 3.085e-08 | 6.5162e-10 | 3.4948e-08 | 2.5391e-08 | 1.2213e-09 | 3.2768e-09 | 1.6975e-09 | 1.1102e-10
59533.133 | 2.6099e-08 | 3.1545e-08 | 6.8022e-10 | 3.5622e-08 | 2.6013e-08 | 1.2639e-09 | 3.3409e-09 | 1.7165e-09 | 1.1319e-10
59545.297 | 2.6442e-08 | 3.2328e-08 | 6.5611e-10 | 3.5425e-08 | 2.5674e-08 | 1.2527e-09 | 3.2923e-09 | 1.6972e-09 | 1.108e-10
59557.465 | 2.6091e-08 | 3.1964e-08 | 6.6268e-10 | 3.5528e-08 | 2.6182e-08 | 1.26e-09 | 3.2909e-09 | 1.6836e-09 | 1.0924e-10
59569.633 | 2.5474e-08 | 3.1493e-08 | 6.6863e-10 | 3.4595e-08 | 2.6003e-08 | 1.2522e-09 | 3.344e-09 | 1.7115e-09 | 1.112e-10
59581.801 | 2.6128e-08 | 3.2566e-08 | 6.8045e-10 | 3.5907e-08 | 2.6244e-08 | 1.2736e-09 | 3.3491e-09 | 1.7475e-09 | 1.1204e-10
59593.965 | 2.6292e-08 | 3.2926e-08 | 6.7771e-10 | 3.6209e-08 | 2.6534e-08 | 1.2948e-09 | 3.3934e-09 | 1.753e-09 | 1.1208e-10
59606.133 | 2.6502e-08 | 3.2525e-08 | 6.7772e-10 | 3.5847e-08 | 2.6386e-08 | 1.2766e-09 | 3.292e-09 | 1.7128e-09 | 1.0958e-10
59618.301 | 2.6377e-08 | 3.2166e-08 | 6.5541e-10 | 3.4814e-08 | 2.5582e-08 | 1.2361e-09 | 3.2299e-09 | 1.6598e-09 | 1.068e-10
59630.469 | 2.5907e-08 | 3.2078e-08 | 6.4637e-10 | 3.4482e-08 | 2.5183e-08 | 1.2291e-09 | 3.2282e-09 | 1.6671e-09 | 1.0764e-10
59642.633 | 2.6129e-08 | 3.2171e-08 | 6.4989e-10 | 3.4476e-08 | 2.5294e-08 | 1.229e-09 | 3.2388e-09 | 1.6537e-09 | 1.0685e-10
59654.801 | 2.5522e-08 | 3.2142e-08 | 6.548e-10 | 3.4462e-08 | 2.529e-08 | 1.2347e-09 | 3.2556e-09 | 1.6762e-09 | 1.0806e-10
59666.969 | 2.5702e-08 | 3.1186e-08 | 6.6347e-10 | 3.4781e-08 | 2.5709e-08 | 1.2488e-09 | 3.2536e-09 | 1.6911e-09 | 1.0918e-10
59679.137 | 2.5351e-08 | 3.1096e-08 | 6.6439e-10 | 3.4687e-08 | 2.5317e-08 | 1.2642e-09 | 3.2829e-09 | 1.6896e-09 | 1.1117e-10
59691.301 | 2.5763e-08 | 3.0962e-08 | 6.7157e-10 | 3.5055e-08 | 2.5704e-08 | 1.2623e-09 | 3.319e-09 | 1.7024e-09 | 1.1093e-10
59703.469 | 2.5589e-08 | 3.1345e-08 | 6.8536e-10 | 3.5639e-08 | 2.6579e-08 | 1.2816e-09 | 3.3487e-09 | 1.7254e-09 | 1.1356e-10
59715.637 | 2.6261e-08 | 3.2206e-08 | 6.943e-10 | 3.6744e-08 | 2.6679e-08 | 1.3069e-09 | 3.4067e-09 | 1.7782e-09 | 1.1517e-10
59727.805 | 2.6595e-08 | 3.2712e-08 | 7.0279e-10 | 3.5965e-08 | 2.6297e-08 | 1.2789e-09 | 3.4323e-09 | 1.7869e-09 | 1.1589e-10
59739.969 | 2.6359e-08 | 3.2074e-08 | 7.0036e-10 | 3.5744e-08 | 2.641e-08 | 1.2736e-09 | 3.3417e-09 | 1.734e-09 | 1.1211e-10
59752.137 | 2.5891e-08 | 3.1754e-08 | 6.7471e-10 | 3.525e-08 | 2.6019e-08 | 1.2443e-09 | 3.2987e-09 | 1.6835e-09 | 1.1007e-10
59764.305 | 2.5241e-08 | 3.1296e-08 | 6.5597e-10 | 3.414e-08 | 2.5547e-08 | 1.226e-09 | 3.2798e-09 | 1.6567e-09 | 1.0874e-10
59776.473 | 2.5557e-08 | 3.1204e-08 | 6.467e-10 | 3.4321e-08 | 2.5172e-08 | 1.2325e-09 | 3.2193e-09 | 1.6588e-09 | 1.0802e-10
59788.637 | 2.4859e-08 | 3.0785e-08 | 6.3788e-10 | 3.3829e-08 | 2.4913e-08 | 1.1875e-09 | 3.1404e-09 | 1.6326e-09 | 1.0527e-10
59800.805 | 2.4741e-08 | 3.0277e-08 | 6.2642e-10 | 3.3203e-08 | 2.4426e-08 | 1.1904e-09 | 3.1146e-09 | 1.5964e-09 | 1.0389e-10
59812.973 | 2.4649e-08 | 3.0781e-08 | 6.2025e-10 | 3.3288e-08 | 2.4476e-08 | 1.2024e-09 | 3.1286e-09 | 1.6107e-09 | 1.0427e-10
59825.141 | 2.459e-08 | 3.1219e-08 | 6.2495e-10 | 3.3403e-08 | 2.473e-08 | 1.1852e-09 | 3.1513e-09 | 1.6296e-09 | 1.0675e-10
59837.305 | 2.5448e-08 | 3.1269e-08 | 6.3761e-10 | 3.3673e-08 | 2.5255e-08 | 1.2196e-09 | 3.2229e-09 | 1.6467e-09 | 1.0843e-10
59849.473 | 2.5294e-08 | 3.1505e-08 | 6.521e-10 | 3.4393e-08 | 2.5537e-08 | 1.2405e-09 | 3.2512e-09 | 1.6626e-09 | 1.0902e-10
59861.641 | 2.5554e-08 | 3.1684e-08 | 6.3788e-10 | 3.4026e-08 | 2.5626e-08 | 1.2237e-09 | 3.2579e-09 | 1.6855e-09 | 1.0976e-10
59873.809 | 2.5682e-08 | 3.1806e-08 | 6.4247e-10 | 3.4896e-08 | 2.5746e-08 | 1.252e-09 | 3.2627e-09 | 1.6642e-09 | 1.1e-10
59885.973 | 2.6408e-08 | 3.2603e-08 | 6.6646e-10 | 3.5468e-08 | 2.6359e-08 | 1.2745e-09 | 3.3397e-09 | 1.7145e-09 | 1.1309e-10
59898.141 | 2.6187e-08 | 3.2362e-08 | 6.6654e-10 | 3.5126e-08 | 2.6443e-08 | 1.2548e-09 | 3.3156e-09 | 1.6944e-09 | 1.1163e-10
59910.309 | 2.549e-08 | 3.1812e-08 | 6.565e-10 | 3.5422e-08 | 2.5529e-08 | 1.2405e-09 | 3.2426e-09 | 1.6921e-09 | 1.1002e-10
59922.477 | 2.5298e-08 | 3.1707e-08 | 6.7032e-10 | 3.5234e-08 | 2.5805e-08 | 1.2279e-09 | 3.2705e-09 | 1.6978e-09 | 1.0876e-10
59934.641 | 2.5928e-08 | 3.1654e-08 | 6.6261e-10 | 3.4766e-08 | 2.5341e-08 | 1.225e-09 | 3.2454e-09 | 1.672e-09 | 1.0821e-10
59946.809 | 2.5194e-08 | 3.1146e-08 | 6.529e-10 | 3.4263e-08 | 2.5098e-08 | 1.2021e-09 | 3.2359e-09 | 1.6407e-09 | 1.0745e-10
59958.977 | 2.4959e-08 | 3.1356e-08 | 6.4475e-10 | 3.4508e-08 | 2.5434e-08 | 1.2384e-09 | 3.2369e-09 | 1.6688e-09 | 1.0876e-10
59971.145 | 2.5515e-08 | 3.1514e-08 | 6.4493e-10 | 3.4238e-08 | 2.5216e-08 | 1.2199e-09 | 3.2626e-09 | 1.6649e-09 | 1.088e-10
59983.309 | 2.5375e-08 | 3.1279e-08 | 6.4566e-10 | 3.4384e-08 | 2.5401e-08 | 1.2279e-09 | 3.2713e-09 | 1.6741e-09 | 1.0811e-10
59995.477 | 2.5621e-08 | 3.1287e-08 | 6.4443e-10 | 3.4366e-08 | 2.523e-08 | 1.2283e-09 | 3.2255e-09 | 1.6807e-09 | 1.0857e-10
60007.645 | 2.5853e-08 | 3.1493e-08 | 6.3961e-10 | 3.4773e-08 | 2.5747e-08 | 1.2323e-09 | 3.2482e-09 | 1.6834e-09 | 1.0875e-10
60019.813 | 2.6144e-08 | 3.2316e-08 | 6.5076e-10 | 3.4712e-08 | 2.575e-08 | 1.2382e-09 | 3.2998e-09 | 1.6918e-09 | 1.0961e-10
60031.977 | 2.6038e-08 | 3.2203e-08 | 6.4947e-10 | 3.5071e-08 | 2.5818e-08 | 1.2465e-09 | 3.3242e-09 | 1.7094e-09 | 1.108e-10
60044.145 | 2.612e-08 | 3.2393e-08 | 6.6199e-10 | 3.5312e-08 | 2.6313e-08 | 1.2603e-09 | 3.3417e-09 | 1.7142e-09 | 1.114e-10
60056.313 | 2.5881e-08 | 3.249e-08 | 6.6672e-10 | 3.5332e-08 | 2.6549e-08 | 1.2687e-09 | 3.3482e-09 | 1.7417e-09 | 1.133e-10
60068.48 | 2.6069e-08 | 3.2371e-08 | 6.8006e-10 | 3.6269e-08 | 2.652e-08 | 1.2792e-09 | 3.4259e-09 | 1.7561e-09 | 1.1467e-10
60080.645 | 2.7309e-08 | 3.3252e-08 | 6.8724e-10 | 3.6081e-08 | 2.6585e-08 | 1.2654e-09 | 3.3815e-09 | 1.7237e-09 | 1.1183e-10
60092.813 | 2.6039e-08 | 3.2421e-08 | 6.5631e-10 | 3.5106e-08 | 2.5703e-08 | 1.2515e-09 | 3.2868e-09 | 1.6954e-09 | 1.1057e-10
60104.98 | 2.6499e-08 | 3.2263e-08 | 6.575e-10 | 3.5137e-08 | 2.5924e-08 | 1.2555e-09 | 3.3338e-09 | 1.6992e-09 | 1.0918e-10
60117.148 | 2.5806e-08 | 3.1531e-08 | 6.498e-10 | 3.4132e-08 | 2.5462e-08 | 1.2098e-09 | 3.2137e-09 | 1.6822e-09 | 1.0808e-10
60129.313 | 2.5773e-08 | 3.1146e-08 | 6.3832e-10 | 3.4242e-08 | 2.5194e-08 | 1.2075e-09 | 3.2188e-09 | 1.6578e-09 | 1.0807e-10
60141.48 | 2.556e-08 | 3.1929e-08 | 6.3478e-10 | 3.4497e-08 | 2.5217e-08 | 1.2234e-09 | 3.2461e-09 | 1.6276e-09 | 1.0803e-10
60153.648 | 2.4795e-08 | 3.0886e-08 | 6.3224e-10 | 3.4062e-08 | 2.4939e-08 | 1.2052e-09 | 3.2216e-09 | 1.6413e-09 | 1.073e-10
60165.816 | 2.5017e-08 | 3.1489e-08 | 6.3905e-10 | 3.4573e-08 | 2.5256e-08 | 1.2192e-09 | 3.2418e-09 | 1.6614e-09 | 1.0783e-10
60177.98 | 2.5321e-08 | 3.0989e-08 | 6.2373e-10 | 3.3656e-08 | 2.4603e-08 | 1.2021e-09 | 3.1359e-09 | 1.6109e-09 | 1.0266e-10
60190.148 | 2.4396e-08 | 3.0505e-08 | 6.102e-10 | 3.281e-08 | 2.4097e-08 | 1.2095e-09 | 3.1254e-09 | 1.5821e-09 | 1.0453e-10
60202.316 | 2.4559e-08 | 3.077e-08 | 6.2236e-10 | 3.3133e-08 | 2.4335e-08 | 1.2273e-09 | 3.114e-09 | 1.5966e-09 | 1.0338e-10
60214.484 | 2.4283e-08 | 3.022e-08 | 6.3516e-10 | 3.3242e-08 | 2.4415e-08 | 1.2294e-09 | 3.1596e-09 | 1.5929e-09 | 1.0379e-10
60226.648 | 2.4418e-08 | 3.0642e-08 | 6.4479e-10 | 3.397e-08 | 2.4793e-08 | 1.2464e-09 | 3.1845e-09 | 1.6458e-09 | 1.0787e-10
60238.816 | 2.566e-08 | 3.1457e-08 | 6.7761e-10 | 3.4856e-08 | 2.5687e-08 | 1.3241e-09 | 3.3403e-09 | 1.6944e-09 | 1.1159e-10
60250.984 | 2.573e-08 | 3.2446e-08 | 6.8012e-10 | 3.5151e-08 | 2.5696e-08 | 1.3225e-09 | 3.3253e-09 | 1.7132e-09 | 1.1138e-10
60263.152 | 2.5966e-08 | 3.1589e-08 | 6.6648e-10 | 3.5095e-08 | 2.5584e-08 | 1.2985e-09 | 3.3194e-09 | 1.7067e-09 | 1.103e-10
60275.316 | 2.5333e-08 | 3.1763e-08 | 6.7591e-10 | 3.4951e-08 | 2.5649e-08 | 1.3075e-09 | 3.2981e-09 | 1.7253e-09 | 1.1214e-10
60287.484 | 2.6449e-08 | 3.2035e-08 | 6.9386e-10 | 3.5649e-08 | 2.6223e-08 | 1.3347e-09 | 3.3626e-09 | 1.7276e-09 | 1.1383e-10
60299.652 | 2.543e-08 | 3.1031e-08 | 6.8857e-10 | 3.5143e-08 | 2.5893e-08 | 1.3009e-09 | 3.3516e-09 | 1.7122e-09 | 1.1216e-10
60311.82 | 2.5412e-08 | 3.133e-08 | 6.9977e-10 | 3.5262e-08 | 2.5855e-08 | 1.3084e-09 | 3.3347e-09 | 1.7194e-09 | 1.1194e-10
60323.984 | 2.5786e-08 | 3.1841e-08 | 6.7993e-10 | 3.5237e-08 | 2.5863e-08 | 1.3107e-09 | 3.3052e-09 | 1.6822e-09 | 1.0968e-10
60336.152 | 2.5262e-08 | 3.1312e-08 | 6.7536e-10 | 3.532e-08 | 2.5186e-08 | 1.2941e-09 | 3.2679e-09 | 1.6874e-09 | 1.0717e-10
60348.32 | 2.5494e-08 | 3.149e-08 | 6.6634e-10 | 3.4722e-08 | 2.5303e-08 | 1.2788e-09 | 3.2001e-09 | 1.6611e-09 | 1.0862e-10
60360.488 | 2.6163e-08 | 3.2344e-08 | 6.7236e-10 | 3.5069e-08 | 2.6214e-08 | 1.312e-09 | 3.3181e-09 | 1.7157e-09 | 1.1197e-10
60372.652 | 2.596e-08 | 3.1594e-08 | 6.7981e-10 | 3.5689e-08 | 2.6337e-08 | 1.3293e-09 | 3.3725e-09 | 1.7195e-09 | 1.125e-10
60384.82 | 2.6037e-08 | 3.2262e-08 | 6.8758e-10 | 3.5547e-08 | 2.6278e-08 | 1.3299e-09 | 3.3815e-09 | 1.7492e-09 | 1.1527e-10
60396.988 | 2.6833e-08 | 3.2061e-08 | 6.8808e-10 | 3.5758e-08 | 2.6194e-08 | 1.3163e-09 | 3.3579e-09 | 1.7374e-09 | 1.1243e-10
60409.156 | 2.6125e-08 | 3.247e-08 | 6.9398e-10 | 3.6223e-08 | 2.6729e-08 | 1.3123e-09 | 3.3617e-09 | 1.7327e-09 | 1.1203e-10
60421.32 | 2.6263e-08 | 3.1769e-08 | 6.7114e-10 | 3.4254e-08 | 2.4821e-08 | 1.2619e-09 | 3.1943e-09 | 1.6242e-09 | 1.058e-10
60433.488 | 2.5372e-08 | 3.1059e-08 | 6.3665e-10 | 3.3321e-08 | 2.4428e-08 | 1.2426e-09 | 3.1754e-09 | 1.6079e-09 | 1.0438e-10
60445.656 | 2.5041e-08 | 3.1233e-08 | 6.3356e-10 | 3.4014e-08 | 2.475e-08 | 1.2493e-09 | 3.152e-09 | 1.6189e-09 | 1.0569e-10
60457.824 | 2.511e-08 | 3.1323e-08 | 6.4744e-10 | 3.3903e-08 | 2.551e-08 | 1.2753e-09 | 3.2904e-09 | 1.6625e-09 | 1.0703e-10
60469.988 | 2.5487e-08 | 3.1502e-08 | 6.484e-10 | 3.411e-08 | 2.5028e-08 | 1.2483e-09 | 3.2131e-09 | 1.6226e-09 | 1.0569e-10
60482.156 | 2.4929e-08 | 3.1033e-08 | 6.473e-10 | 3.4251e-08 | 2.4699e-08 | 1.2719e-09 | 3.2154e-09 | 1.6462e-09 | 1.071e-10
60494.324 | 2.4989e-08 | 3.1008e-08 | 6.6084e-10 | 3.4902e-08 | 2.5129e-08 | 1.2645e-09 | 3.2156e-09 | 1.6572e-09 | 1.0695e-10
60506.492 | 2.4706e-08 | 3.0753e-08 | 6.6122e-10 | 3.4306e-08 | 2.5043e-08 | 1.2681e-09 | 3.2612e-09 | 1.6694e-09 | 1.0661e-10
60518.656 | 2.5359e-08 | 3.1608e-08 | 6.6712e-10 | 3.449e-08 | 2.5245e-08 | 1.2715e-09 | 3.2842e-09 | 1.6944e-09 | 1.0904e-10
60530.824 | 2.5375e-08 | 3.1297e-08 | 6.7788e-10 | 3.4779e-08 | 2.583e-08 | 1.2892e-09 | 3.3024e-09 | 1.6893e-09 | 1.1066e-10
60542.992 | 2.5425e-08 | 3.1987e-08 | 6.7872e-10 | 3.5317e-08 | 2.5943e-08 | 1.2792e-09 | 3.3212e-09 | 1.7067e-09 | 1.0994e-10
60555.16 | 2.5346e-08 | 3.1965e-08 | 6.5748e-10 | 3.5083e-08 | 2.5494e-08 | 1.2666e-09 | 3.2364e-09 | 1.7024e-09 | 1.0842e-10
60567.324 | 2.558e-08 | 3.1982e-08 | 6.6723e-10 | 3.5202e-08 | 2.5849e-08 | 1.2868e-09 | 3.3112e-09 | 1.6918e-09 | 1.1185e-10
60579.492 | 2.6218e-08 | 3.1794e-08 | 6.7794e-10 | 3.5452e-08 | 2.5395e-08 | 1.2813e-09 | 3.3338e-09 | 1.7246e-09 | 1.1028e-10
60591.66 | 2.5989e-08 | 3.2068e-08 | 6.6692e-10 | 3.5097e-08 | 2.5933e-08 | 1.2854e-09 | 3.2946e-09 | 1.693e-09 | 1.1023e-10
60603.828 | 2.6054e-08 | 3.2285e-08 | 6.73e-10 | 3.5405e-08 | 2.6037e-08 | 1.287e-09 | 3.3071e-09 | 1.7168e-09 | 1.1035e-10
60615.992 | 2.5748e-08 | 3.2237e-08 | 6.7358e-10 | 3.5057e-08 | 2.5426e-08 | 1.2977e-09 | 3.2976e-09 | 1.6745e-09 | 1.0895e-10
60628.16 | 2.5565e-08 | 3.1993e-08 | 6.6921e-10 | 3.4389e-08 | 2.5393e-08 | 1.2724e-09 | 3.2349e-09 | 1.6796e-09 | 1.0717e-10
60640.328 | 2.5316e-08 | 3.1966e-08 | 6.5073e-10 | 3.4264e-08 | 2.509e-08 | 1.2577e-09 | 3.2475e-09 | 1.6728e-09 | 1.0774e-10
60652.496 | 2.5554e-08 | 3.1964e-08 | 6.7457e-10 | 3.484e-08 | 2.5815e-08 | 1.2745e-09 | 3.2871e-09 | 1.6911e-09 | 1.0839e-10
60664.66 | 2.5243e-08 | 3.1036e-08 | 6.362e-10 | 3.4127e-08 | 2.4779e-08 | 1.2588e-09 | 3.2237e-09 | 1.6315e-09 | 1.0662e-10
60676.828 | 2.5388e-08 | 3.153e-08 | 6.5965e-10 | 3.4257e-08 | 2.5565e-08 | 1.2784e-09 | 3.2735e-09 | 1.681e-09 | 1.0997e-10
60688.996 | 2.5749e-08 | 3.2133e-08 | 6.601e-10 | 3.4763e-08 | 2.5697e-08 | 1.2857e-09 | 3.3125e-09 | 1.7218e-09 | 1.1176e-10
60701.164 | 2.6044e-08 | 3.2261e-08 | 6.8285e-10 | 3.5607e-08 | 2.6085e-08 | 1.294e-09 | 3.3557e-09 | 1.7078e-09 | 1.1231e-10
60713.328 | 2.6e-08 | 3.2077e-08 | 6.8935e-10 | 3.5275e-08 | 2.5559e-08 | 1.287e-09 | 3.2838e-09 | 1.7109e-09 | 1.1203e-10
60725.496 | 2.5873e-08 | 3.2004e-08 | 6.5791e-10 | 3.4625e-08 | 2.5822e-08 | 1.2881e-09 | 3.2458e-09 | 1.6727e-09 | 1.0848e-10
60737.664 | 2.5399e-08 | 3.2141e-08 | 6.392e-10 | 3.4074e-08 | 2.5224e-08 | 1.2779e-09 | 3.2607e-09 | 1.6686e-09 | 1.0896e-10
60749.832 | 2.579e-08 | 3.2035e-08 | 6.5824e-10 | 3.427e-08 | 2.5519e-08 | 1.2956e-09 | 3.2718e-09 | 1.6637e-09 | 1.0906e-10
60761.996 | 2.5742e-08 | 3.1425e-08 | 6.3961e-10 | 3.4409e-08 | 2.5109e-08 | 1.2375e-09 | 3.2071e-09 | 1.6141e-09 | 1.0768e-10
60774.164 | 2.4787e-08 | 3.1148e-08 | 6.3763e-10 | 3.4217e-08 | 2.4837e-08 | 1.2476e-09 | 3.1714e-09 | 1.628e-09 | 1.0569e-10
60786.332 | 2.502e-08 | 3.0999e-08 | 6.2114e-10 | 3.3194e-08 | 2.4392e-08 | 1.2371e-09 | 3.1347e-09 | 1.574e-09 | 1.0316e-10
60798.5 | 2.4484e-08 | 3.0851e-08 | 6.2592e-10 | 3.3241e-08 | 2.4299e-08 | 1.2262e-09 | 3.1577e-09 | 1.5974e-09 | 1.0391e-10
60810.664 | 2.4497e-08 | 3.1116e-08 | 6.2353e-10 | 3.3068e-08 | 2.4501e-08 | 1.232e-09 | 3.1342e-09 | 1.6076e-09 | 1.0427e-10
60822.832 | 2.4797e-08 | 3.1373e-08 | 6.3106e-10 | 3.3893e-08 | 2.4774e-08 | 1.2511e-09 | 3.1863e-09 | 1.6271e-09 | 1.0553e-10
60835 | 2.4765e-08 | 3.1361e-08 | 6.3949e-10 | 3.4058e-08 | 2.4921e-08 | 1.2661e-09 | 3.1787e-09 | 1.644e-09 | 1.0688e-10
60847.168 | 2.5154e-08 | 3.1454e-08 | 6.4154e-10 | 3.4218e-08 | 2.5101e-08 | 1.2427e-09 | 3.2416e-09 | 1.6486e-09 | 1.0766e-10
60859.336 | 2.5236e-08 | 3.1975e-08 | 6.6088e-10 | 3.4415e-08 | 2.5243e-08 | 1.2562e-09 | 3.2416e-09 | 1.6655e-09 | 1.0828e-10
60871.5 | 2.504e-08 | 3.187e-08 | 6.6259e-10 | 3.4372e-08 | 2.5329e-08 | 1.2628e-09 | 3.2329e-09 | 1.6544e-09 | 1.0612e-10
60883.668 | 2.5122e-08 | 3.147e-08 | 6.3127e-10 | 3.4185e-08 | 2.5002e-08 | 1.2822e-09 | 3.2472e-09 | 1.6697e-09 | 1.07e-10
60895.836 | 2.5657e-08 | 3.2305e-08 | 6.6529e-10 | 3.4916e-08 | 2.5546e-08 | 1.2766e-09 | 3.3206e-09 | 1.709e-09 | 1.0858e-10
60908.004 | 2.5814e-08 | 3.1807e-08 | 6.5682e-10 | 3.4922e-08 | 2.5491e-08 | 1.2822e-09 | 3.2961e-09 | 1.6831e-09 | 1.0885e-10
60920.168 | 2.5584e-08 | 3.1683e-08 | 6.6891e-10 | 3.5256e-08 | 2.5914e-08 | 1.2746e-09 | 3.2981e-09 | 1.7108e-09 | 1.1208e-10
60932.336 | 2.5857e-08 | 3.2321e-08 | 6.9209e-10 | 3.5753e-08 | 2.6446e-08 | 1.3271e-09 | 3.4636e-09 | 1.7866e-09 | 1.1434e-10
60944.504 | 2.6959e-08 | 3.3481e-08 | 7.2102e-10 | 3.681e-08 | 2.6779e-08 | 1.3506e-09 | 3.4449e-09 | 1.784e-09 | 1.1435e-10
60956.672 | 2.6709e-08 | 3.3129e-08 | 7.1324e-10 | 3.6479e-08 | 2.6763e-08 | 1.3522e-09 | 3.4131e-09 | 1.7524e-09 | 1.151e-10
60968.836 | 2.6739e-08 | 3.309e-08 | 6.9545e-10 | 3.6077e-08 | 2.6491e-08 | 1.3408e-09 | 3.3695e-09 | 1.7408e-09 | 1.1306e-10
60981.004 | 2.6117e-08 | 3.244e-08 | 6.8292e-10 | 3.534e-08 | 2.5727e-08 | 1.3132e-09 | 3.3035e-09 | 1.6865e-09 | 1.0985e-10
60993.172 | 2.5642e-08 | 3.1777e-08 | 6.6209e-10 | 3.5116e-08 | 2.5582e-08 | 1.2927e-09 | 3.2875e-09 | 1.6865e-09 | 1.0902e-10
61005.34 | 2.5536e-08 | 3.1892e-08 | 6.4589e-10 | 3.3929e-08 | 2.5095e-08 | 1.2619e-09 | 3.2052e-09 | 1.6369e-09 | 1.0437e-10
61017.504 | 2.4639e-08 | 3.158e-08 | 6.3744e-10 | 3.4095e-08 | 2.5356e-08 | 1.2868e-09 | 3.2046e-09 | 1.664e-09 | 1.0597e-10
61029.672 | 2.5046e-08 | 3.1847e-08 | 6.4132e-10 | 3.3387e-08 | 2.5456e-08 | 1.2806e-09 | 3.2095e-09 | 1.6747e-09 | 1.0721e-10
61041.84 | 2.5372e-08 | 3.2037e-08 | 6.431e-10 | 3.4066e-08 | 2.519e-08 | 1.2733e-09 | 3.1872e-09 | 1.6447e-09 | 1.0585e-10
61054.008 | 2.5424e-08 | 3.2071e-08 | 6.4418e-10 | 3.3934e-08 | 2.5111e-08 | 1.2543e-09 | 3.1654e-09 | 1.6431e-09 | 1.0715e-10
61066.172 | 2.4957e-08 | 3.1605e-08 | 6.4383e-10 | 3.3904e-08 | 2.4976e-08 | 1.2478e-09 | 3.1921e-09 | 1.6311e-09 | 1.0433e-10
61078.34 | 2.4798e-08 | 3.1549e-08 | 6.2561e-10 | 3.3446e-08 | 2.4687e-08 | 1.2239e-09 | 3.1749e-09 | 1.6056e-09 | 1.0498e-10
61090.508 | 2.5249e-08 | 3.2174e-08 | 6.387e-10 | 3.3531e-08 | 2.5101e-08 | 1.2691e-09 | 3.2347e-09 | 1.6506e-09 | 1.0767e-10
61102.676 | 2.5094e-08 | 3.1868e-08 | 6.4493e-10 | 3.4016e-08 | 2.4534e-08 | 1.2752e-09 | 3.2165e-09 | 1.6485e-09 | 1.0709e-10
61114.84 | 2.5453e-08 | 3.1608e-08 | 6.554e-10 | 3.4243e-08 | 2.5209e-08 | 1.2672e-09 | 3.2521e-09 | 1.6503e-09 | 1.0769e-10
61127.008 | 2.521e-08 | 3.2008e-08 | 6.5227e-10 | 3.464e-08 | 2.5137e-08 | 1.2713e-09 | 3.2687e-09 | 1.67e-09 | 1.0778e-10
61139.176 | 2.5035e-08 | 3.1456e-08 | 6.4889e-10 | 3.3617e-08 | 2.4616e-08 | 1.2489e-09 | 3.1631e-09 | 1.633e-09 | 1.0579e-10
61151.344 | 2.4957e-08 | 3.127e-08 | 6.3914e-10 | 3.3821e-08 | 2.4527e-08 | 1.2256e-09 | 3.1605e-09 | 1.6279e-09 | 1.0384e-10
61163.508 | 2.4511e-08 | 3.1403e-08 | 6.413e-10 | 3.3344e-08 | 2.4743e-08 | 1.2462e-09 | 3.2175e-09 | 1.6476e-09 | 1.062e-10
61175.676 | 2.4939e-08 | 3.1404e-08 | 6.3355e-10 | 3.3281e-08 | 2.4304e-08 | 1.241e-09 | 3.1514e-09 | 1.6309e-09 | 1.061e-10
61187.844 | 2.5536e-08 | 3.2194e-08 | 6.363e-10 | 3.384e-08 | 2.5166e-08 | 1.2527e-09 | 3.1763e-09 | 1.6382e-09 | 1.0611e-10
61200.012 | 2.5176e-08 | 3.1469e-08 | 6.1702e-10 | 3.282e-08 | 2.3941e-08 | 1.2128e-09 | 3.0425e-09 | 1.5637e-09 | 1.002e-10
61212.176 | 2.4854e-08 | 3.1479e-08 | 6.1473e-10 | 3.2647e-08 | 2.4302e-08 | 1.2165e-09 | 3.0907e-09 | 1.5722e-09 | 1.0232e-10
61224.344 | 2.4925e-08 | 3.1187e-08 | 6.0786e-10 | 3.2667e-08 | 2.4139e-08 | 1.2185e-09 | 3.1215e-09 | 1.5693e-09 | 1.0187e-10
61236.512 | 2.4387e-08 | 3.1387e-08 | 6.306e-10 | 3.3209e-08 | 2.4676e-08 | 1.2428e-09 | 3.1694e-09 | 1.6075e-09 | 1.0217e-10
61248.68 | 2.4766e-08 | 3.1339e-08 | 6.1764e-10 | 3.2481e-08 | 2.4194e-08 | 1.2235e-09 | 3.1255e-09 | 1.611e-09 | 1.0424e-10
61260.844 | 2.4952e-08 | 3.1511e-08 | 6.4324e-10 | 3.3507e-08 | 2.456e-08 | 1.2365e-09 | 3.1659e-09 | 1.6199e-09 | 1.0466e-10
61273.012 | 2.4984e-08 | 3.1729e-08 | 6.5507e-10 | 3.4052e-08 | 2.5079e-08 | 1.2541e-09 | 3.212e-09 | 1.6584e-09 | 1.0626e-10
61285.18 | 2.5115e-08 | 3.1772e-08 | 6.5448e-10 | 3.3702e-08 | 2.4959e-08 | 1.2563e-09 | 3.1822e-09 | 1.6492e-09 | 1.0541e-10
61297.348 | 2.5534e-08 | 3.1432e-08 | 6.2694e-10 | 3.345e-08 | 2.4914e-08 | 1.2399e-09 | 3.1774e-09 | 1.6005e-09 | 1.04e-10
61309.512 | 2.4936e-08 | 3.1362e-08 | 6.2689e-10 | 3.3499e-08 | 2.4776e-08 | 1.2396e-09 | 3.1828e-09 | 1.6124e-09 | 1.0489e-10
61321.68 | 2.4727e-08 | 3.173e-08 | 6.3541e-10 | 3.4111e-08 | 2.4869e-08 | 1.2564e-09 | 3.1851e-09 | 1.6266e-09 | 1.0407e-10
61333.848 | 2.4529e-08 | 3.1746e-08 | 6.2103e-10 | 3.3402e-08 | 2.4625e-08 | 1.2471e-09 | 3.1676e-09 | 1.6265e-09 | 1.0572e-10
61346.016 | 2.5137e-08 | 3.2161e-08 | 6.3205e-10 | 3.3654e-08 | 2.4737e-08 | 1.2464e-09 | 3.2087e-09 | 1.6182e-09 | 1.0626e-10
61358.18 | 2.5173e-08 | 3.2399e-08 | 6.349e-10 | 3.3924e-08 | 2.534e-08 | 1.2758e-09 | 3.2462e-09 | 1.6485e-09 | 1.0744e-10
61370.348 | 2.5389e-08 | 3.2252e-08 | 6.502e-10 | 3.4314e-08 | 2.5275e-08 | 1.2676e-09 | 3.2364e-09 | 1.6613e-09 | 1.0719e-10
61382.516 | 2.5546e-08 | 3.2702e-08 | 6.5114e-10 | 3.4442e-08 | 2.5729e-08 | 1.289e-09 | 3.3272e-09 | 1.6782e-09 | 1.0897e-10
61394.684 | 2.5324e-08 | 3.2659e-08 | 6.7982e-10 | 3.5004e-08 | 2.5788e-08 | 1.2808e-09 | 3.2995e-09 | 1.6804e-09 | 1.0914e-10
61406.848 | 2.598e-08 | 3.2238e-08 | 6.5321e-10 | 3.439e-08 | 2.5329e-08 | 1.2873e-09 | 3.2786e-09 | 1.6616e-09 | 1.1027e-10
61419.016 | 2.5243e-08 | 3.2271e-08 | 6.4859e-10 | 3.4864e-08 | 2.5435e-08 | 1.2689e-09 | 3.2825e-09 | 1.6759e-09 | 1.0907e-10
61431.184 | 2.5384e-08 | 3.2045e-08 | 6.5537e-10 | 3.4311e-08 | 2.5428e-08 | 1.2798e-09 | 3.2966e-09 | 1.6901e-09 | 1.0908e-10
61443.352 | 2.5668e-08 | 3.2473e-08 | 6.4609e-10 | 3.4401e-08 | 2.5434e-08 | 1.2655e-09 | 3.2347e-09 | 1.6271e-09 | 1.0654e-10
61455.516 | 2.5464e-08 | 3.253e-08 | 6.5223e-10 | 3.3999e-08 | 2.546e-08 | 1.2673e-09 | 3.247e-09 | 1.6773e-09 | 1.0947e-10
61467.684 | 2.606e-08 | 3.2771e-08 | 6.5164e-10 | 3.4643e-08 | 2.5678e-08 | 1.2732e-09 | 3.2729e-09 | 1.6959e-09 | 1.1004e-10
61479.852 | 2.5772e-08 | 3.2624e-08 | 6.5309e-10 | 3.4762e-08 | 2.5673e-08 | 1.2915e-09 | 3.2833e-09 | 1.6705e-09 | 1.0827e-10
61492.02 | 2.5525e-08 | 3.2488e-08 | 6.56e-10 | 3.4496e-08 | 2.5392e-08 | 1.2779e-09 | 3.2671e-09 | 1.648e-09 | 1.0647e-10
61504.184 | 2.5366e-08 | 3.2113e-08 | 6.6408e-10 | 3.4147e-08 | 2.5566e-08 | 1.2782e-09 | 3.2934e-09 | 1.6698e-09 | 1.0846e-10
61516.352 | 2.5859e-08 | 3.228e-08 | 6.6668e-10 | 3.4332e-08 | 2.5214e-08 | 1.2825e-09 | 3.3029e-09 | 1.6684e-09 | 1.0716e-10
61528.52 | 2.5414e-08 | 3.1763e-08 | 6.4129e-10 | 3.4439e-08 | 2.4748e-08 | 1.2564e-09 | 3.2083e-09 | 1.641e-09 | 1.0631e-10
61540.688 | 2.5188e-08 | 3.1944e-08 | 6.5446e-10 | 3.39e-08 | 2.5273e-08 | 1.2705e-09 | 3.2711e-09 | 1.6804e-09 | 1.0933e-10
61552.852 | 2.5591e-08 | 3.2384e-08 | 6.607e-10 | 3.4751e-08 | 2.5825e-08 | 1.292e-09 | 3.3115e-09 | 1.7234e-09 | 1.0942e-10
61565.02 | 2.5846e-08 | 3.273e-08 | 6.704e-10 | 3.5784e-08 | 2.5991e-08 | 1.3122e-09 | 3.3326e-09 | 1.6963e-09 | 1.0798e-10
61577.188 | 2.5709e-08 | 3.3024e-08 | 6.5766e-10 | 3.5083e-08 | 2.5913e-08 | 1.2886e-09 | 3.2753e-09 | 1.6812e-09 | 1.0843e-10
61589.355 | 2.6148e-08 | 3.3334e-08 | 6.6187e-10 | 3.4865e-08 | 2.5528e-08 | 1.2929e-09 | 3.2958e-09 | 1.6894e-09 | 1.1034e-10
61601.52 | 2.6047e-08 | 3.2932e-08 | 6.6604e-10 | 3.5518e-08 | 2.6204e-08 | 1.3191e-09 | 3.3905e-09 | 1.7382e-09 | 1.1401e-10
61613.688 | 2.7319e-08 | 3.345e-08 | 6.713e-10 | 3.5171e-08 | 2.6143e-08 | 1.308e-09 | 3.3201e-09 | 1.7216e-09 | 1.0901e-10
61625.855 | 2.6272e-08 | 3.2982e-08 | 6.3784e-10 | 3.4109e-08 | 2.507e-08 | 1.2918e-09 | 3.265e-09 | 1.6663e-09 | 1.0656e-10
61638.023 | 2.5675e-08 | 3.3084e-08 | 6.4153e-10 | 3.446e-08 | 2.5567e-08 | 1.2811e-09 | 3.2521e-09 | 1.6668e-09 | 1.0643e-10
61650.188 | 2.5582e-08 | 3.2701e-08 | 6.3805e-10 | 3.4155e-08 | 2.5245e-08 | 1.2843e-09 | 3.2708e-09 | 1.6899e-09 | 1.0752e-10
61662.355 | 2.6061e-08 | 3.2892e-08 | 6.6392e-10 | 3.5024e-08 | 2.5685e-08 | 1.2974e-09 | 3.3305e-09 | 1.6786e-09 | 1.0779e-10
61674.523 | 2.6054e-08 | 3.3273e-08 | 6.7215e-10 | 3.5198e-08 | 2.5773e-08 | 1.2934e-09 | 3.3615e-09 | 1.727e-09 | 1.095e-10
61686.691 | 2.5929e-08 | 3.3171e-08 | 6.7779e-10 | 3.5524e-08 | 2.594e-08 | 1.3069e-09 | 3.3437e-09 | 1.7286e-09 | 1.1226e-10
61698.855 | 2.6481e-08 | 3.3517e-08 | 6.8074e-10 | 3.5406e-08 | 2.613e-08 | 1.3211e-09 | 3.2928e-09 | 1.7116e-09 | 1.1071e-10
61711.023 | 2.5835e-08 | 3.2973e-08 | 6.6674e-10 | 3.4563e-08 | 2.5736e-08 | 1.292e-09 | 3.2821e-09 | 1.684e-09 | 1.0909e-10
61723.191 | 2.5241e-08 | 3.2671e-08 | 6.6493e-10 | 3.4636e-08 | 2.5554e-08 | 1.3173e-09 | 3.2972e-09 | 1.6731e-09 | 1.0707e-10
61735.359 | 2.5905e-08 | 3.3241e-08 | 6.714e-10 | 3.4555e-08 | 2.5636e-08 | 1.3197e-09 | 3.3148e-09 | 1.708e-09 | 1.1209e-10
61747.523 | 2.7257e-08 | 3.4155e-08 | 6.906e-10 | 3.646e-08 | 2.6885e-08 | 1.3534e-09 | 3.4609e-09 | 1.7714e-09 | 1.1528e-10
61759.691 | 2.7128e-08 | 3.4289e-08 | 6.9294e-10 | 3.6849e-08 | 2.7122e-08 | 1.3539e-09 | 3.4783e-09 | 1.7941e-09 | 1.1474e-10
61771.859 | 2.6913e-08 | 3.4348e-08 | 7.0118e-10 | 3.6766e-08 | 2.7356e-08 | 1.3548e-09 | 3.4887e-09 | 1.7837e-09 | 1.1418e-10
61784.027 | 2.7136e-08 | 3.4623e-08 | 6.9792e-10 | 3.6222e-08 | 2.6745e-08 | 1.3479e-09 | 3.4666e-09 | 1.7678e-09 | 1.1476e-10
61796.191 | 2.732e-08 | 3.4461e-08 | 7.0911e-10 | 3.7146e-08 | 2.7508e-08 | 1.3918e-09 | 3.5521e-09 | 1.8437e-09 | 1.1783e-10
61808.359 | 2.7328e-08 | 3.49e-08 | 7.1803e-10 | 3.7981e-08 | 2.7382e-08 | 1.3816e-09 | 3.505e-09 | 1.7862e-09 | 1.1548e-10
61820.527 | 2.7049e-08 | 3.4819e-08 | 6.9592e-10 | 3.6898e-08 | 2.6997e-08 | 1.3902e-09 | 3.4317e-09 | 1.7663e-09 | 1.1353e-10
61832.695 | 2.65e-08 | 3.415e-08 | 7.0459e-10 | 3.6388e-08 | 2.6909e-08 | 1.382e-09 | 3.4117e-09 | 1.7576e-09 | 1.1284e-10
61844.859 | 2.6749e-08 | 3.3975e-08 | 6.7969e-10 | 3.5263e-08 | 2.6031e-08 | 1.3529e-09 | 3.3431e-09 | 1.7006e-09 | 1.0917e-10
61857.027 | 2.6875e-08 | 3.3929e-08 | 6.8397e-10 | 3.6275e-08 | 2.6873e-08 | 1.411e-09 | 3.4202e-09 | 1.771e-09 | 1.1236e-10
61869.195 | 2.6846e-08 | 3.4281e-08 | 6.6858e-10 | 3.5329e-08 | 2.6087e-08 | 1.3698e-09 | 3.3518e-09 | 1.7302e-09 | 1.0984e-10
61881.363 | 2.6394e-08 | 3.3319e-08 | 6.836e-10 | 3.5222e-08 | 2.5966e-08 | 1.3644e-09 | 3.3505e-09 | 1.6938e-09 | 1.1049e-10
61893.527 | 2.6828e-08 | 3.3686e-08 | 6.7151e-10 | 3.5672e-08 | 2.6079e-08 | 1.3688e-09 | 3.4066e-09 | 1.7671e-09 | 1.1158e-10
61905.695 | 2.6886e-08 | 3.4214e-08 | 6.8632e-10 | 3.5916e-08 | 2.6441e-08 | 1.3676e-09 | 3.37e-09 | 1.7201e-09 | 1.1064e-10
61917.863 | 2.6166e-08 | 3.3328e-08 | 6.6699e-10 | 3.4945e-08 | 2.6033e-08 | 1.3555e-09 | 3.3265e-09 | 1.6846e-09 | 1.0862e-10
61930.031 | 2.644e-08 | 3.3222e-08 | 6.7512e-10 | 3.4933e-08 | 2.578e-08 | 1.366e-09 | 3.3347e-09 | 1.6917e-09 | 1.1027e-10
61942.195 | 2.6166e-08 | 3.2956e-08 | 6.7356e-10 | 3.4825e-08 | 2.6044e-08 | 1.3786e-09 | 3.3996e-09 | 1.7423e-09 | 1.1208e-10
61954.363 | 2.6959e-08 | 3.455e-08 | 7.0198e-10 | 3.6014e-08 | 2.6798e-08 | 1.414e-09 | 3.466e-09 | 1.7681e-09 | 1.1511e-10
61966.531 | 2.7271e-08 | 3.4477e-08 | 6.9297e-10 | 3.6582e-08 | 2.6798e-08 | 1.4271e-09 | 3.4105e-09 | 1.7485e-09 | 1.1153e-10
61978.699 | 2.6707e-08 | 3.3583e-08 | 6.8004e-10 | 3.5696e-08 | 2.6165e-08 | 1.378e-09 | 3.4184e-09 | 1.7551e-09 | 1.1263e-10
61990.863 | 2.7076e-08 | 3.4531e-08 | 6.9889e-10 | 3.6459e-08 | 2.6993e-08 | 1.4122e-09 | 3.45e-09 | 1.7607e-09 | 1.1418e-10
62003.031 | 2.6711e-08 | 3.4708e-08 | 6.9202e-10 | 3.5604e-08 | 2.6597e-08 | 1.3902e-09 | 3.4059e-09 | 1.7178e-09 | 1.1154e-10
62015.199 | 2.6869e-08 | 3.4059e-08 | 6.8523e-10 | 3.5868e-08 | 2.6486e-08 | 1.3614e-09 | 3.3813e-09 | 1.7403e-09 | 1.108e-10
62027.367 | 2.6763e-08 | 3.4326e-08 | 6.8562e-10 | 3.566e-08 | 2.6538e-08 | 1.343e-09 | 3.3149e-09 | 1.7015e-09 | 1.0815e-10
62039.531 | 2.6874e-08 | 3.4081e-08 | 6.694e-10 | 3.5366e-08 | 2.6297e-08 | 1.3617e-09 | 3.3878e-09 | 1.7522e-09 | 1.1199e-10
62051.699 | 2.6966e-08 | 3.5183e-08 | 6.8819e-10 | 3.6277e-08 | 2.7027e-08 | 1.3813e-09 | 3.4558e-09 | 1.794e-09 | 1.1513e-10
62063.867 | 2.7592e-08 | 3.4943e-08 | 7.0335e-10 | 3.7227e-08 | 2.7574e-08 | 1.3953e-09 | 3.5254e-09 | 1.8032e-09 | 1.1618e-10
62076.035 | 2.792e-08 | 3.4374e-08 | 6.9554e-10 | 3.6277e-08 | 2.6873e-08 | 1.3773e-09 | 3.4036e-09 | 1.7552e-09 | 1.1143e-10
62088.199 | 2.708e-08 | 3.4476e-08 | 6.8472e-10 | 3.6105e-08 | 2.6434e-08 | 1.3682e-09 | 3.374e-09 | 1.7455e-09 | 1.1196e-10
62100.367 | 2.6897e-08 | 3.4138e-08 | 6.786e-10 | 3.5606e-08 | 2.6467e-08 | 1.3695e-09 | 3.4043e-09 | 1.7621e-09 | 1.1267e-10
62112.535 | 2.7391e-08 | 3.4048e-08 | 6.6877e-10 | 3.5714e-08 | 2.6345e-08 | 1.3514e-09 | 3.3891e-09 | 1.7374e-09 | 1.1121e-10
62124.703 | 2.6564e-08 | 3.4041e-08 | 6.8491e-10 | 3.6011e-08 | 2.6227e-08 | 1.3484e-09 | 3.4276e-09 | 1.7286e-09 | 1.1138e-10
62136.867 | 2.6585e-08 | 3.375e-08 | 6.8982e-10 | 3.5856e-08 | 2.6355e-08 | 1.3386e-09 | 3.3621e-09 | 1.7325e-09 | 1.1068e-10
62149.035 | 2.6449e-08 | 3.3666e-08 | 6.6565e-10 | 3.5648e-08 | 2.641e-08 | 1.3597e-09 | 3.4095e-09 | 1.7438e-09 | 1.1135e-10
62161.203 | 2.6445e-08 | 3.4069e-08 | 6.7139e-10 | 3.5847e-08 | 2.6116e-08 | 1.3256e-09 | 3.3578e-09 | 1.7071e-09 | 1.1132e-10
62173.371 | 2.7145e-08 | 3.4247e-08 | 6.8073e-10 | 3.5111e-08 | 2.6256e-08 | 1.3581e-09 | 3.3848e-09 | 1.7332e-09 | 1.1062e-10
62185.535 | 2.6222e-08 | 3.4174e-08 | 6.7263e-10 | 3.5553e-08 | 2.6066e-08 | 1.3343e-09 | 3.3669e-09 | 1.7045e-09 | 1.1042e-10
62197.703 | 2.6289e-08 | 3.357e-08 | 6.8952e-10 | 3.6003e-08 | 2.656e-08 | 1.3472e-09 | 3.4183e-09 | 1.7469e-09 | 1.1204e-10
62209.871 | 2.7051e-08 | 3.4093e-08 | 6.8638e-10 | 3.5556e-08 | 2.6351e-08 | 1.3407e-09 | 3.3694e-09 | 1.7189e-09 | 1.1016e-10
62222.039 | 2.643e-08 | 3.3834e-08 | 6.7291e-10 | 3.5265e-08 | 2.6125e-08 | 1.3409e-09 | 3.3484e-09 | 1.7335e-09 | 1.1051e-10
62234.203 | 2.6465e-08 | 3.371e-08 | 6.7189e-10 | 3.5575e-08 | 2.6313e-08 | 1.3298e-09 | 3.3682e-09 | 1.7173e-09 | 1.0892e-10
62246.371 | 2.6059e-08 | 3.4254e-08 | 6.7601e-10 | 3.5879e-08 | 2.6754e-08 | 1.3518e-09 | 3.4613e-09 | 1.7369e-09 | 1.1218e-10
62258.539 | 2.729e-08 | 3.4798e-08 | 6.9082e-10 | 3.6566e-08 | 2.7298e-08 | 1.3811e-09 | 3.4975e-09 | 1.8087e-09 | 1.1448e-10
62270.707 | 2.7585e-08 | 3.5337e-08 | 7.2092e-10 | 3.763e-08 | 2.7931e-08 | 1.4051e-09 | 3.566e-09 | 1.8373e-09 | 1.1695e-10
62282.871 | 2.7748e-08 | 3.574e-08 | 7.3766e-10 | 3.8109e-08 | 2.7784e-08 | 1.4106e-09 | 3.5621e-09 | 1.8406e-09 | 1.1753e-10
62295.039 | 2.8061e-08 | 3.5183e-08 | 7.1477e-10 | 3.728e-08 | 2.776e-08 | 1.4119e-09 | 3.6129e-09 | 1.8553e-09 | 1.1973e-10
62307.207 | 2.8093e-08 | 3.5943e-08 | 7.1326e-10 | 3.7589e-08 | 2.791e-08 | 1.4151e-09 | 3.5533e-09 | 1.8256e-09 | 1.1694e-10
62319.375 | 2.7677e-08 | 3.5152e-08 | 7.0523e-10 | 3.6982e-08 | 2.7506e-08 | 1.3854e-09 | 3.4993e-09 | 1.8112e-09 | 1.1527e-10
62331.539 | 2.7471e-08 | 3.556e-08 | 7.1513e-10 | 3.7783e-08 | 2.742e-08 | 1.3884e-09 | 3.5136e-09 | 1.8104e-09 | 1.1503e-10
62343.707 | 2.7126e-08 | 3.5324e-08 | 7.0715e-10 | 3.6867e-08 | 2.7237e-08 | 1.3726e-09 | 3.5161e-09 | 1.7945e-09 | 1.1408e-10
62355.875 | 2.7026e-08 | 3.4296e-08 | 7.1756e-10 | 3.7326e-08 | 2.7545e-08 | 1.3927e-09 | 3.4996e-09 | 1.8112e-09 | 1.1475e-10
62368.043 | 2.7401e-08 | 3.4888e-08 | 6.8794e-10 | 3.6639e-08 | 2.7292e-08 | 1.392e-09 | 3.5137e-09 | 1.7956e-09 | 1.1492e-10
62380.211 | 2.7462e-08 | 3.5517e-08 | 7.161e-10 | 3.7234e-08 | 2.7384e-08 | 1.4028e-09 | 3.5014e-09 | 1.7774e-09 | 1.1529e-10
62392.375 | 2.7259e-08 | 3.4804e-08 | 7.164e-10 | 3.6909e-08 | 2.7195e-08 | 1.3881e-09 | 3.4536e-09 | 1.7651e-09 | 1.1169e-10
62404.543 | 2.726e-08 | 3.5185e-08 | 7.0384e-10 | 3.6834e-08 | 2.6966e-08 | 1.3881e-09 | 3.4907e-09 | 1.7501e-09 | 1.1377e-10
62416.711 | 2.6945e-08 | 3.4707e-08 | 7.149e-10 | 3.6965e-08 | 2.6922e-08 | 1.3947e-09 | 3.441e-09 | 1.7755e-09 | 1.1479e-10
62428.879 | 2.7217e-08 | 3.4939e-08 | 6.9442e-10 | 3.6746e-08 | 2.6942e-08 | 1.3922e-09 | 3.4679e-09 | 1.7926e-09 | 1.1268e-10
62441.043 | 2.7658e-08 | 3.4969e-08 | 7.0807e-10 | 3.6916e-08 | 2.7406e-08 | 1.3994e-09 | 3.5403e-09 | 1.8185e-09 | 1.1437e-10
62453.211 | 2.7371e-08 | 3.5074e-08 | 7.1158e-10 | 3.7036e-08 | 2.7657e-08 | 1.4284e-09 | 3.5494e-09 | 1.8312e-09 | 1.1703e-10
62465.379 | 2.7834e-08 | 3.5968e-08 | 7.2763e-10 | 3.7546e-08 | 2.7948e-08 | 1.4162e-09 | 3.5539e-09 | 1.8281e-09 | 1.1696e-10
62477.547 | 2.8087e-08 | 3.6048e-08 | 7.2162e-10 | 3.751e-08 | 2.7862e-08 | 1.4244e-09 | 3.5796e-09 | 1.8059e-09 | 1.1741e-10
62489.711 | 2.8177e-08 | 3.5962e-08 | 7.3916e-10 | 3.7644e-08 | 2.7675e-08 | 1.4114e-09 | 3.5488e-09 | 1.8337e-09 | 1.1519e-10
62501.879 | 2.7773e-08 | 3.5329e-08 | 7.1488e-10 | 3.6996e-08 | 2.7766e-08 | 1.3997e-09 | 3.516e-09 | 1.8072e-09 | 1.1603e-10
62514.047 | 2.7331e-08 | 3.5077e-08 | 7.1065e-10 | 3.708e-08 | 2.7518e-08 | 1.3837e-09 | 3.492e-09 | 1.7925e-09 | 1.1514e-10
62526.215 | 2.7052e-08 | 3.4822e-08 | 7.2112e-10 | 3.7652e-08 | 2.7751e-08 | 1.4062e-09 | 3.6042e-09 | 1.8392e-09 | 1.1731e-10
62538.379 | 2.7971e-08 | 3.5962e-08 | 7.4297e-10 | 3.8479e-08 | 2.825e-08 | 1.4137e-09 | 3.6148e-09 | 1.8671e-09 | 1.1804e-10
62550.547 | 2.7766e-08 | 3.5613e-08 | 7.309e-10 | 3.7487e-08 | 2.7755e-08 | 1.3985e-09 | 3.5083e-09 | 1.8155e-09 | 1.1493e-10
62562.715 | 2.6878e-08 | 3.528e-08 | 6.9381e-10 | 3.6513e-08 | 2.6718e-08 | 1.3496e-09 | 3.4732e-09 | 1.7614e-09 | 1.1305e-10
62574.883 | 2.7084e-08 | 3.5181e-08 | 6.997e-10 | 3.7056e-08 | 2.7327e-08 | 1.3658e-09 | 3.4478e-09 | 1.7653e-09 | 1.1112e-10
62587.047 | 2.7702e-08 | 3.5006e-08 | 6.8405e-10 | 3.6832e-08 | 2.7049e-08 | 1.3636e-09 | 3.505e-09 | 1.7733e-09 | 1.1063e-10
62599.215 | 2.7416e-08 | 3.4754e-08 | 6.716e-10 | 3.6187e-08 | 2.6446e-08 | 1.3538e-09 | 3.4968e-09 | 1.7509e-09 | 1.1043e-10
62611.383 | 2.7302e-08 | 3.459e-08 | 6.9037e-10 | 3.6195e-08 | 2.6813e-08 | 1.3527e-09 | 3.4319e-09 | 1.7442e-09 | 1.0965e-10
62623.551 | 2.6816e-08 | 3.4413e-08 | 6.8356e-10 | 3.593e-08 | 2.6607e-08 | 1.3407e-09 | 3.4506e-09 | 1.7694e-09 | 1.1154e-10
62635.715 | 2.7414e-08 | 3.5097e-08 | 6.9642e-10 | 3.6654e-08 | 2.7008e-08 | 1.3954e-09 | 3.4952e-09 | 1.7788e-09 | 1.142e-10
62647.883 | 2.7788e-08 | 3.5634e-08 | 6.9951e-10 | 3.6678e-08 | 2.7656e-08 | 1.3751e-09 | 3.5104e-09 | 1.7832e-09 | 1.1341e-10
62660.051 | 2.7288e-08 | 3.5817e-08 | 6.9928e-10 | 3.6572e-08 | 2.6907e-08 | 1.3625e-09 | 3.4373e-09 | 1.7875e-09 | 1.1255e-10
62672.219 | 2.7304e-08 | 3.511e-08 | 6.9512e-10 | 3.6756e-08 | 2.7144e-08 | 1.3636e-09 | 3.5292e-09 | 1.8053e-09 | 1.1494e-10
62684.383 | 2.7722e-08 | 3.5561e-08 | 7.2133e-10 | 3.7695e-08 | 2.8044e-08 | 1.4001e-09 | 3.6079e-09 | 1.8428e-09 | 1.1809e-10
62696.551 | 2.8143e-08 | 3.5713e-08 | 7.2018e-10 | 3.7482e-08 | 2.7865e-08 | 1.3836e-09 | 3.5445e-09 | 1.8285e-09 | 1.1558e-10
62708.719 | 2.7723e-08 | 3.5954e-08 | 7.2992e-10 | 3.8176e-08 | 2.8075e-08 | 1.4087e-09 | 3.5949e-09 | 1.8606e-09 | 1.171e-10
62720.887 | 2.8359e-08 | 3.6463e-08 | 7.5117e-10 | 3.8916e-08 | 2.875e-08 | 1.4447e-09 | 3.6354e-09 | 1.888e-09 | 1.2088e-10
62733.051 | 2.8582e-08 | 3.6615e-08 | 7.5754e-10 | 3.8718e-08 | 2.8646e-08 | 1.4382e-09 | 3.6226e-09 | 1.84e-09 | 1.1782e-10
62745.219 | 2.8246e-08 | 3.5889e-08 | 7.2807e-10 | 3.7553e-08 | 2.8168e-08 | 1.4083e-09 | 3.5314e-09 | 1.8339e-09 | 1.1702e-10
62757.387 | 2.7791e-08 | 3.5521e-08 | 7.2564e-10 | 3.7252e-08 | 2.7765e-08 | 1.4039e-09 | 3.4999e-09 | 1.8189e-09 | 1.1552e-10
62769.555 | 2.7537e-08 | 3.5212e-08 | 7.2105e-10 | 3.7426e-08 | 2.7604e-08 | 1.4041e-09 | 3.5235e-09 | 1.8171e-09 | 1.1554e-10
62781.719 | 2.7398e-08 | 3.5472e-08 | 7.1824e-10 | 3.7466e-08 | 2.7628e-08 | 1.3737e-09 | 3.4881e-09 | 1.7937e-09 | 1.1446e-10
62793.887 | 2.7251e-08 | 3.5233e-08 | 7.1434e-10 | 3.6963e-08 | 2.7283e-08 | 1.4072e-09 | 3.5279e-09 | 1.8047e-09 | 1.1471e-10
62806.055 | 2.8137e-08 | 3.5606e-08 | 7.1633e-10 | 3.762e-08 | 2.7762e-08 | 1.4006e-09 | 3.5372e-09 | 1.8375e-09 | 1.1618e-10
62818.223 | 2.8092e-08 | 3.5902e-08 | 7.0564e-10 | 3.7503e-08 | 2.7835e-08 | 1.4001e-09 | 3.5512e-09 | 1.8288e-09 | 1.1561e-10
62830.387 | 2.7941e-08 | 3.5633e-08 | 7.0899e-10 | 3.7452e-08 | 2.7421e-08 | 1.3985e-09 | 3.5109e-09 | 1.8119e-09 | 1.1492e-10
62842.555 | 2.7903e-08 | 3.5308e-08 | 7.0845e-10 | 3.7479e-08 | 2.8087e-08 | 1.3941e-09 | 3.5227e-09 | 1.8001e-09 | 1.1585e-10
62854.723 | 2.7206e-08 | 3.5125e-08 | 7.0632e-10 | 3.711e-08 | 2.7602e-08 | 1.3863e-09 | 3.5217e-09 | 1.7938e-09 | 1.1506e-10
62866.891 | 2.7808e-08 | 3.5177e-08 | 7.0001e-10 | 3.6571e-08 | 2.7191e-08 | 1.3875e-09 | 3.5842e-09 | 1.8231e-09 | 1.1662e-10
62879.055 | 2.8334e-08 | 3.6261e-08 | 7.2604e-10 | 3.8073e-08 | 2.8124e-08 | 1.4092e-09 | 3.6305e-09 | 1.8592e-09 | 1.169e-10
62891.223 | 2.8159e-08 | 3.6475e-08 | 7.2118e-10 | 3.814e-08 | 2.8109e-08 | 1.4164e-09 | 3.5601e-09 | 1.8411e-09 | 1.1673e-10
62903.391 | 2.8093e-08 | 3.596e-08 | 7.3761e-10 | 3.8038e-08 | 2.7957e-08 | 1.4017e-09 | 3.5628e-09 | 1.8344e-09 | 1.1679e-10
62915.559 | 2.7845e-08 | 3.5936e-08 | 7.1573e-10 | 3.7197e-08 | 2.7484e-08 | 1.3913e-09 | 3.5659e-09 | 1.8157e-09 | 1.1653e-10
62927.723 | 2.7943e-08 | 3.631e-08 | 7.1276e-10 | 3.7688e-08 | 2.752e-08 | 1.3918e-09 | 3.5565e-09 | 1.81e-09 | 1.1624e-10
62939.891 | 2.7257e-08 | 3.5283e-08 | 7.278e-10 | 3.7696e-08 | 2.7852e-08 | 1.4049e-09 | 3.5145e-09 | 1.8217e-09 | 1.148e-10
62952.059 | 2.8143e-08 | 3.5287e-08 | 7.2454e-10 | 3.7175e-08 | 2.7317e-08 | 1.3852e-09 | 3.5153e-09 | 1.7959e-09 | 1.1327e-10
62964.227 | 2.7779e-08 | 3.5442e-08 | 7.0388e-10 | 3.6565e-08 | 2.752e-08 | 1.396e-09 | 3.54e-09 | 1.8226e-09 | 1.1604e-10
62976.391 | 2.8482e-08 | 3.6317e-08 | 7.1796e-10 | 3.756e-08 | 2.7886e-08 | 1.41e-09 | 3.5727e-09 | 1.825e-09 | 1.1608e-10
62988.559 | 2.7954e-08 | 3.6495e-08 | 7.2798e-10 | 3.81e-08 | 2.7944e-08 | 1.404e-09 | 3.5971e-09 | 1.8518e-09 | 1.1855e-10
63000.727 | 2.8521e-08 | 3.6583e-08 | 7.3326e-10 | 3.805e-08 | 2.8292e-08 | 1.4078e-09 | 3.6107e-09 | 1.8319e-09 | 1.1546e-10
63012.895 | 2.9063e-08 | 3.6621e-08 | 7.2441e-10 | 3.7486e-08 | 2.7777e-08 | 1.4192e-09 | 3.6091e-09 | 1.8475e-09 | 1.1826e-10
63025.059 | 2.8069e-08 | 3.6366e-08 | 7.3428e-10 | 3.831e-08 | 2.7964e-08 | 1.4126e-09 | 3.6538e-09 | 1.8865e-09 | 1.2055e-10
63037.227 | 2.8653e-08 | 3.6632e-08 | 7.41e-10 | 3.8251e-08 | 2.8167e-08 | 1.415e-09 | 3.6023e-09 | 1.8487e-09 | 1.1678e-10
63049.395 | 2.8149e-08 | 3.6097e-08 | 7.4085e-10 | 3.8261e-08 | 2.8285e-08 | 1.4297e-09 | 3.6198e-09 | 1.8059e-09 | 1.1538e-10
63061.563 | 2.8126e-08 | 3.6109e-08 | 7.2836e-10 | 3.7537e-08 | 2.7779e-08 | 1.4007e-09 | 3.568e-09 | 1.8242e-09 | 1.1621e-10
63073.727 | 2.8856e-08 | 3.6121e-08 | 7.2041e-10 | 3.7592e-08 | 2.8209e-08 | 1.4016e-09 | 3.5579e-09 | 1.8297e-09 | 1.1531e-10
63085.895 | 2.8258e-08 | 3.6886e-08 | 7.1516e-10 | 3.7932e-08 | 2.8698e-08 | 1.422e-09 | 3.6026e-09 | 1.868e-09 | 1.1707e-10
63098.063 | 2.8415e-08 | 3.6454e-08 | 7.2131e-10 | 3.8026e-08 | 2.8464e-08 | 1.4219e-09 | 3.6139e-09 | 1.8337e-09 | 1.1792e-10
63110.23 | 2.9565e-08 | 3.659e-08 | 7.2069e-10 | 3.7777e-08 | 2.8118e-08 | 1.4277e-09 | 3.5974e-09 | 1.8636e-09 | 1.1672e-10
63122.395 | 2.8262e-08 | 3.6522e-08 | 7.1744e-10 | 3.8121e-08 | 2.8323e-08 | 1.4008e-09 | 3.5857e-09 | 1.8361e-09 | 1.1643e-10
63134.563 | 2.8463e-08 | 3.6523e-08 | 7.1104e-10 | 3.7321e-08 | 2.7961e-08 | 1.3917e-09 | 3.4995e-09 | 1.8005e-09 | 1.15e-10
63146.73 | 2.7978e-08 | 3.581e-08 | 7.0265e-10 | 3.7365e-08 | 2.7669e-08 | 1.3956e-09 | 3.5725e-09 | 1.8077e-09 | 1.1613e-10
63158.898 | 2.8326e-08 | 3.6004e-08 | 7.273e-10 | 3.8279e-08 | 2.8475e-08 | 1.4232e-09 | 3.627e-09 | 1.8576e-09 | 1.185e-10
63171.063 | 2.82e-08 | 3.6464e-08 | 7.4473e-10 | 3.8562e-08 | 2.8359e-08 | 1.4149e-09 | 3.6355e-09 | 1.8654e-09 | 1.19e-10
63183.23 | 2.8687e-08 | 3.5856e-08 | 7.519e-10 | 3.9105e-08 | 2.8498e-08 | 1.4283e-09 | 3.6676e-09 | 1.8994e-09 | 1.1903e-10
63195.398 | 2.8817e-08 | 3.6449e-08 | 7.6058e-10 | 3.906e-08 | 2.9323e-08 | 1.4501e-09 | 3.6858e-09 | 1.8665e-09 | 1.1987e-10
63207.566 | 2.9008e-08 | 3.6823e-08 | 7.6501e-10 | 3.9118e-08 | 2.9108e-08 | 1.4569e-09 | 3.6888e-09 | 1.8956e-09 | 1.1916e-10
63219.73 | 2.8679e-08 | 3.6344e-08 | 7.6235e-10 | 3.8981e-08 | 2.8848e-08 | 1.4425e-09 | 3.6535e-09 | 1.8675e-09 | 1.1852e-10
63231.898 | 2.8325e-08 | 3.6543e-08 | 7.3719e-10 | 3.7583e-08 | 2.8059e-08 | 1.3982e-09 | 3.605e-09 | 1.826e-09 | 1.1572e-10
63244.066 | 2.7975e-08 | 3.6013e-08 | 7.2018e-10 | 3.7652e-08 | 2.8238e-08 | 1.4051e-09 | 3.5675e-09 | 1.8564e-09 | 1.1627e-10
63256.234 | 2.8048e-08 | 3.6005e-08 | 7.3017e-10 | 3.8347e-08 | 2.817e-08 | 1.3922e-09 | 3.5264e-09 | 1.8159e-09 | 1.1504e-10
63268.398 | 2.7718e-08 | 3.5733e-08 | 7.2939e-10 | 3.7434e-08 | 2.7896e-08 | 1.4003e-09 | 3.5411e-09 | 1.8316e-09 | 1.1562e-10
63280.566 | 2.7835e-08 | 3.607e-08 | 7.3013e-10 | 3.8236e-08 | 2.8326e-08 | 1.3986e-09 | 3.5964e-09 | 1.8661e-09 | 1.1758e-10
63292.734 | 2.8898e-08 | 3.7444e-08 | 7.651e-10 | 3.9101e-08 | 2.9187e-08 | 1.4474e-09 | 3.7303e-09 | 1.9227e-09 | 1.2194e-10
63304.902 | 2.917e-08 | 3.7218e-08 | 7.739e-10 | 3.9085e-08 | 2.9072e-08 | 1.4454e-09 | 3.7341e-09 | 1.9163e-09 | 1.1984e-10
63317.066 | 2.8973e-08 | 3.7386e-08 | 7.644e-10 | 3.9703e-08 | 2.9346e-08 | 1.4435e-09 | 3.7424e-09 | 1.924e-09 | 1.2086e-10
63329.234 | 2.9099e-08 | 3.7326e-08 | 7.6573e-10 | 3.9097e-08 | 2.9194e-08 | 1.4494e-09 | 3.762e-09 | 1.9307e-09 | 1.2314e-10
63341.402 | 2.9751e-08 | 3.7828e-08 | 7.5071e-10 | 3.8738e-08 | 2.9202e-08 | 1.4452e-09 | 3.6862e-09 | 1.8761e-09 | 1.2025e-10
63353.57 | 2.8664e-08 | 3.6315e-08 | 7.3145e-10 | 3.7999e-08 | 2.8347e-08 | 1.4089e-09 | 3.6314e-09 | 1.8661e-09 | 1.1681e-10
63365.734 | 2.8443e-08 | 3.6499e-08 | 7.3946e-10 | 3.8044e-08 | 2.8319e-08 | 1.4163e-09 | 3.6411e-09 | 1.8753e-09 | 1.1802e-10
63377.902 | 2.8965e-08 | 3.6305e-08 | 7.245e-10 | 3.8162e-08 | 2.7985e-08 | 1.4068e-09 | 3.5988e-09 | 1.8288e-09 | 1.1451e-10
63390.07 | 2.7784e-08 | 3.5983e-08 | 7.0714e-10 | 3.7654e-08 | 2.8085e-08 | 1.3974e-09 | 3.5255e-09 | 1.824e-09 | 1.1527e-10
63402.238 | 2.7991e-08 | 3.5023e-08 | 6.8754e-10 | 3.6494e-08 | 2.7078e-08 | 1.3668e-09 | 3.4499e-09 | 1.7863e-09 | 1.1256e-10
63414.402 | 2.7493e-08 | 3.5391e-08 | 6.9698e-10 | 3.706e-08 | 2.7443e-08 | 1.3863e-09 | 3.4936e-09 | 1.8221e-09 | 1.1341e-10
63426.57 | 2.7638e-08 | 3.5666e-08 | 6.9572e-10 | 3.6955e-08 | 2.7852e-08 | 1.3902e-09 | 3.5813e-09 | 1.7989e-09 | 1.1351e-10
63438.738 | 2.7682e-08 | 3.6121e-08 | 7.0826e-10 | 3.7282e-08 | 2.8133e-08 | 1.3895e-09 | 3.6373e-09 | 1.8472e-09 | 1.1537e-10
63450.906 | 2.8326e-08 | 3.6487e-08 | 7.2332e-10 | 3.7589e-08 | 2.825e-08 | 1.4058e-09 | 3.5964e-09 | 1.8221e-09 | 1.163e-10
63463.07 | 2.8314e-08 | 3.6149e-08 | 7.3923e-10 | 3.8474e-08 | 2.824e-08 | 1.3981e-09 | 3.5955e-09 | 1.8388e-09 | 1.1437e-10
63475.238 | 2.8072e-08 | 3.5777e-08 | 7.1609e-10 | 3.7564e-08 | 2.762e-08 | 1.3979e-09 | 3.5725e-09 | 1.8265e-09 | 1.1457e-10
63487.406 | 2.8075e-08 | 3.5421e-08 | 7.2882e-10 | 3.7655e-08 | 2.7935e-08 | 1.4128e-09 | 3.6316e-09 | 1.8476e-09 | 1.1706e-10
63499.574 | 2.836e-08 | 3.6184e-08 | 7.2549e-10 | 3.7515e-08 | 2.7971e-08 | 1.4029e-09 | 3.5812e-09 | 1.827e-09 | 1.1516e-10
63511.738 | 2.8379e-08 | 3.5977e-08 | 7.2712e-10 | 3.7795e-08 | 2.7825e-08 | 1.4021e-09 | 3.6086e-09 | 1.8492e-09 | 1.1673e-10
63523.906 | 2.79e-08 | 3.5513e-08 | 7.2463e-10 | 3.7635e-08 | 2.7725e-08 | 1.3818e-09 | 3.5984e-09 | 1.8387e-09 | 1.1561e-10
63536.074 | 2.7832e-08 | 3.6364e-08 | 7.4317e-10 | 3.7764e-08 | 2.8233e-08 | 1.4094e-09 | 3.6174e-09 | 1.8693e-09 | 1.174e-10
63548.242 | 2.8328e-08 | 3.6787e-08 | 7.478e-10 | 3.8799e-08 | 2.8705e-08 | 1.4231e-09 | 3.6755e-09 | 1.868e-09 | 1.1815e-10
63560.406 | 2.8496e-08 | 3.6797e-08 | 7.5319e-10 | 3.8919e-08 | 2.8434e-08 | 1.4237e-09 | 3.6817e-09 | 1.8773e-09 | 1.1829e-10
63572.574 | 2.8488e-08 | 3.696e-08 | 7.5205e-10 | 3.9191e-08 | 2.9072e-08 | 1.4624e-09 | 3.7171e-09 | 1.9054e-09 | 1.2043e-10
63584.742 | 2.8785e-08 | 3.7056e-08 | 7.6024e-10 | 3.9533e-08 | 2.9343e-08 | 1.4331e-09 | 3.726e-09 | 1.9305e-09 | 1.2112e-10
63596.91 | 2.8719e-08 | 3.7246e-08 | 7.5964e-10 | 3.9278e-08 | 2.9142e-08 | 1.452e-09 | 3.6671e-09 | 1.8966e-09 | 1.1907e-10
63609.074 | 2.8516e-08 | 3.6792e-08 | 7.457e-10 | 3.9274e-08 | 2.8977e-08 | 1.4502e-09 | 3.6558e-09 | 1.8708e-09 | 1.1777e-10
63621.242 | 2.8773e-08 | 3.6644e-08 | 7.2088e-10 | 3.8018e-08 | 2.8205e-08 | 1.4369e-09 | 3.6236e-09 | 1.8361e-09 | 1.1517e-10
63633.41 | 2.8016e-08 | 3.5599e-08 | 7.0699e-10 | 3.7368e-08 | 2.7669e-08 | 1.4064e-09 | 3.5841e-09 | 1.8443e-09 | 1.15e-10
63645.578 | 2.8126e-08 | 3.609e-08 | 7.0986e-10 | 3.7568e-08 | 2.8337e-08 | 1.4119e-09 | 3.5981e-09 | 1.8409e-09 | 1.1599e-10
63657.742 | 2.8728e-08 | 3.6209e-08 | 7.2812e-10 | 3.8262e-08 | 2.8036e-08 | 1.4388e-09 | 3.6106e-09 | 1.8557e-09 | 1.1713e-10
63669.91 | 2.8605e-08 | 3.634e-08 | 7.1734e-10 | 3.8031e-08 | 2.811e-08 | 1.4401e-09 | 3.6348e-09 | 1.8429e-09 | 1.1732e-10
63682.078 | 2.8369e-08 | 3.6902e-08 | 7.2792e-10 | 3.7924e-08 | 2.8419e-08 | 1.4169e-09 | 3.5763e-09 | 1.8531e-09 | 1.1634e-10
63694.246 | 2.8676e-08 | 3.6694e-08 | 7.4368e-10 | 3.8552e-08 | 2.8495e-08 | 1.4174e-09 | 3.6411e-09 | 1.8817e-09 | 1.1954e-10
63706.41 | 2.8637e-08 | 3.6637e-08 | 7.5024e-10 | 3.9003e-08 | 2.917e-08 | 1.4473e-09 | 3.6835e-09 | 1.907e-09 | 1.1936e-10
63718.578 | 2.8878e-08 | 3.71e-08 | 7.5488e-10 | 3.8869e-08 | 2.8869e-08 | 1.4722e-09 | 3.7189e-09 | 1.911e-09 | 1.2002e-10
63730.746 | 2.9839e-08 | 3.8243e-08 | 7.5712e-10 | 3.9625e-08 | 2.933e-08 | 1.4809e-09 | 3.705e-09 | 1.8796e-09 | 1.2022e-10
63742.914 | 2.9147e-08 | 3.7347e-08 | 7.546e-10 | 3.8799e-08 | 2.9005e-08 | 1.4519e-09 | 3.6416e-09 | 1.88e-09 | 1.1718e-10
63755.078 | 2.9028e-08 | 3.7007e-08 | 7.5627e-10 | 3.9209e-08 | 2.8961e-08 | 1.4514e-09 | 3.7125e-09 | 1.9225e-09 | 1.2058e-10
63767.246 | 2.8809e-08 | 3.6979e-08 | 7.5311e-10 | 3.9693e-08 | 2.8618e-08 | 1.4473e-09 | 3.6416e-09 | 1.8725e-09 | 1.1701e-10
63779.414 | 2.8931e-08 | 3.7105e-08 | 7.5241e-10 | 3.897e-08 | 2.8783e-08 | 1.4475e-09 | 3.6482e-09 | 1.9143e-09 | 1.1948e-10
63791.582 | 3.008e-08 | 3.7619e-08 | 7.4793e-10 | 3.9762e-08 | 2.8951e-08 | 1.4673e-09 | 3.7143e-09 | 1.8997e-09 | 1.2004e-10
63803.746 | 2.9239e-08 | 3.6839e-08 | 7.4432e-10 | 3.9504e-08 | 2.9103e-08 | 1.4523e-09 | 3.713e-09 | 1.8837e-09 | 1.1988e-10
63815.914 | 2.908e-08 | 3.6946e-08 | 7.492e-10 | 3.8869e-08 | 2.8785e-08 | 1.4392e-09 | 3.7236e-09 | 1.8845e-09 | 1.1806e-10
63828.082 | 2.8849e-08 | 3.6415e-08 | 7.3333e-10 | 3.8319e-08 | 2.7746e-08 | 1.4065e-09 | 3.6422e-09 | 1.8442e-09 | 1.1479e-10
63840.25 | 2.8095e-08 | 3.5928e-08 | 7.0673e-10 | 3.7664e-08 | 2.7691e-08 | 1.4023e-09 | 3.5554e-09 | 1.8143e-09 | 1.1368e-10
63852.414 | 2.7532e-08 | 3.5542e-08 | 6.9385e-10 | 3.696e-08 | 2.7005e-08 | 1.3917e-09 | 3.496e-09 | 1.7987e-09 | 1.1258e-10
63864.582 | 2.8913e-08 | 3.5945e-08 | 7.2585e-10 | 3.7975e-08 | 2.8315e-08 | 1.4179e-09 | 3.6292e-09 | 1.8755e-09 | 1.1773e-10
63876.75 | 2.901e-08 | 3.6479e-08 | 7.4887e-10 | 3.8354e-08 | 2.8564e-08 | 1.4439e-09 | 3.6856e-09 | 1.8914e-09 | 1.1874e-10
63888.918 | 2.882e-08 | 3.6724e-08 | 7.5424e-10 | 3.9107e-08 | 2.9065e-08 | 1.4248e-09 | 3.7012e-09 | 1.9228e-09 | 1.1859e-10
63901.086 | 2.9101e-08 | 3.6045e-08 | 7.3739e-10 | 3.8025e-08 | 2.8523e-08 | 1.4138e-09 | 3.6229e-09 | 1.8433e-09 | 1.1687e-10
63913.25 | 2.8503e-08 | 3.5963e-08 | 7.3179e-10 | 3.8528e-08 | 2.8762e-08 | 1.4341e-09 | 3.7281e-09 | 1.8859e-09 | 1.2022e-10
63925.418 | 2.9296e-08 | 3.6655e-08 | 7.4898e-10 | 3.9481e-08 | 2.9078e-08 | 1.4476e-09 | 3.7132e-09 | 1.9009e-09 | 1.1829e-10
63937.586 | 2.9896e-08 | 3.7067e-08 | 7.3992e-10 | 3.8898e-08 | 2.8455e-08 | 1.4563e-09 | 3.6869e-09 | 1.8843e-09 | 1.1837e-10
63949.754 | 2.9e-08 | 3.7539e-08 | 7.4424e-10 | 3.8647e-08 | 2.8433e-08 | 1.4439e-09 | 3.7002e-09 | 1.8917e-09 | 1.1851e-10
63961.918 | 2.9317e-08 | 3.6673e-08 | 7.385e-10 | 3.8476e-08 | 2.9039e-08 | 1.4404e-09 | 3.6785e-09 | 1.9016e-09 | 1.1948e-10
63974.086 | 2.8758e-08 | 3.7547e-08 | 7.572e-10 | 3.915e-08 | 2.8781e-08 | 1.4408e-09 | 3.7183e-09 | 1.9276e-09 | 1.1943e-10
63986.254 | 2.9214e-08 | 3.7406e-08 | 7.66e-10 | 3.9886e-08 | 2.9231e-08 | 1.4626e-09 | 3.8119e-09 | 1.9749e-09 | 1.2275e-10
63998.422 | 2.9456e-08 | 3.8404e-08 | 7.8623e-10 | 4.0397e-08 | 2.9931e-08 | 1.4921e-09 | 3.8398e-09 | 1.9793e-09 | 1.2396e-10
64010.586 | 2.9967e-08 | 3.8438e-08 | 7.9441e-10 | 4.1098e-08 | 3.0128e-08 | 1.5006e-09 | 3.8686e-09 | 2.026e-09 | 1.2441e-10
64022.754 | 2.9992e-08 | 3.9036e-08 | 8.0555e-10 | 4.1498e-08 | 3.0304e-08 | 1.5039e-09 | 3.89e-09 | 1.9955e-09 | 1.2468e-10
64034.922 | 3.096e-08 | 3.8158e-08 | 7.8295e-10 | 4.0228e-08 | 2.9568e-08 | 1.4715e-09 | 3.8109e-09 | 1.9531e-09 | 1.2197e-10
64047.09 | 2.9911e-08 | 3.7811e-08 | 7.7343e-10 | 3.9983e-08 | 2.9299e-08 | 1.467e-09 | 3.7614e-09 | 1.9087e-09 | 1.1875e-10
64059.254 | 2.9479e-08 | 3.733e-08 | 7.495e-10 | 3.9447e-08 | 2.912e-08 | 1.4611e-09 | 3.7439e-09 | 1.9203e-09 | 1.1841e-10
64071.422 | 2.9324e-08 | 3.7514e-08 | 7.5927e-10 | 4.0178e-08 | 2.9258e-08 | 1.4597e-09 | 3.7801e-09 | 1.9268e-09 | 1.1875e-10
64083.59 | 2.953e-08 | 3.74e-08 | 7.5772e-10 | 4.0002e-08 | 2.8937e-08 | 1.456e-09 | 3.868e-09 | 1.9833e-09 | 1.2248e-10
64095.758 | 3.0542e-08 | 3.8442e-08 | 7.7464e-10 | 3.972e-08 | 2.9399e-08 | 1.4643e-09 | 3.8048e-09 | 1.951e-09 | 1.207e-10
64107.922 | 2.9286e-08 | 3.7668e-08 | 7.5457e-10 | 3.9733e-08 | 2.8894e-08 | 1.4767e-09 | 3.7488e-09 | 1.9281e-09 | 1.2122e-10
64120.09 | 2.9287e-08 | 3.6756e-08 | 7.406e-10 | 3.9667e-08 | 2.9592e-08 | 1.4616e-09 | 3.7875e-09 | 1.9364e-09 | 1.2001e-10
64132.258 | 2.9561e-08 | 3.7788e-08 | 7.4526e-10 | 3.9104e-08 | 2.9032e-08 | 1.4515e-09 | 3.7774e-09 | 1.9154e-09 | 1.1805e-10
64144.426 | 2.9293e-08 | 3.7025e-08 | 7.4931e-10 | 3.9047e-08 | 2.9014e-08 | 1.4537e-09 | 3.7472e-09 | 1.9189e-09 | 1.2017e-10
64156.59 | 2.8741e-08 | 3.7052e-08 | 7.4195e-10 | 3.9597e-08 | 2.909e-08 | 1.452e-09 | 3.7285e-09 | 1.9255e-09 | 1.1804e-10
64168.758 | 2.9561e-08 | 3.7243e-08 | 7.4152e-10 | 3.9733e-08 | 2.8783e-08 | 1.4553e-09 | 3.748e-09 | 1.9325e-09 | 1.2014e-10
64180.926 | 2.9659e-08 | 3.7739e-08 | 7.622e-10 | 3.969e-08 | 2.9505e-08 | 1.482e-09 | 3.7459e-09 | 1.9261e-09 | 1.2045e-10
64193.094 | 2.9454e-08 | 3.7536e-08 | 7.5796e-10 | 3.9673e-08 | 2.9246e-08 | 1.4527e-09 | 3.7753e-09 | 1.9378e-09 | 1.1997e-10
64205.258 | 2.9586e-08 | 3.7624e-08 | 7.5591e-10 | 3.9355e-08 | 2.9283e-08 | 1.464e-09 | 3.7695e-09 | 1.9387e-09 | 1.2121e-10
64217.426 | 2.9846e-08 | 3.7725e-08 | 7.6924e-10 | 4.0376e-08 | 3.0228e-08 | 1.5015e-09 | 3.8516e-09 | 1.9943e-09 | 1.2474e-10
64229.594 | 3.1233e-08 | 3.8127e-08 | 7.8121e-10 | 4.026e-08 | 2.9467e-08 | 1.4767e-09 | 3.7985e-09 | 1.9707e-09 | 1.2236e-10
64241.762 | 3.0021e-08 | 3.8927e-08 | 7.7709e-10 | 4.0312e-08 | 2.9911e-08 | 1.496e-09 | 3.8561e-09 | 1.9791e-09 | 1.2494e-10
64253.926 | 2.9998e-08 | 3.8406e-08 | 7.6954e-10 | 4.0207e-08 | 3.0003e-08 | 1.4763e-09 | 3.8279e-09 | 1.9903e-09 | 1.2318e-10
64266.094 | 2.9831e-08 | 3.8206e-08 | 7.6537e-10 | 4.0954e-08 | 2.9783e-08 | 1.489e-09 | 3.8393e-09 | 1.9785e-09 | 1.2192e-10
64278.262 | 3.0131e-08 | 3.8095e-08 | 7.785e-10 | 4.0587e-08 | 2.9765e-08 | 1.4734e-09 | 3.868e-09 | 1.9665e-09 | 1.2213e-10
64290.43 | 2.9549e-08 | 3.804e-08 | 7.7898e-10 | 4.0532e-08 | 3.0096e-08 | 1.4612e-09 | 3.8132e-09 | 1.9789e-09 | 1.2227e-10
64302.594 | 2.9711e-08 | 3.7632e-08 | 7.8274e-10 | 4.0736e-08 | 2.9963e-08 | 1.4947e-09 | 3.8384e-09 | 2.0159e-09 | 1.2316e-10
64314.762 | 2.9842e-08 | 3.7654e-08 | 7.9476e-10 | 4.0414e-08 | 2.9763e-08 | 1.4745e-09 | 3.9288e-09 | 1.9854e-09 | 1.2518e-10
64326.93 | 3.0179e-08 | 3.8515e-08 | 7.9442e-10 | 4.0548e-08 | 2.9773e-08 | 1.4967e-09 | 3.8234e-09 | 1.9847e-09 | 1.2318e-10
64339.098 | 3.0231e-08 | 3.9139e-08 | 8.068e-10 | 4.1269e-08 | 3.0287e-08 | 1.5295e-09 | 3.9568e-09 | 2.0589e-09 | 1.2762e-10
64351.262 | 3.0547e-08 | 3.9773e-08 | 8.1696e-10 | 4.1757e-08 | 3.1302e-08 | 1.5245e-09 | 4.0343e-09 | 2.0649e-09 | 1.2851e-10
64363.43 | 3.3425e-08 | 4.0362e-08 | 8.3705e-10 | 4.2624e-08 | 3.1272e-08 | 1.5448e-09 | 4.047e-09 | 2.074e-09 | 1.3087e-10
64375.598 | 3.1203e-08 | 3.9731e-08 | 8.2995e-10 | 4.2208e-08 | 3.1548e-08 | 1.5414e-09 | 4.0303e-09 | 2.0722e-09 | 1.2805e-10
64387.766 | 3.2113e-08 | 3.9738e-08 | 8.1297e-10 | 4.1872e-08 | 3.1193e-08 | 1.5465e-09 | 4.0336e-09 | 2.0367e-09 | 1.2914e-10
64399.93 | 3.1185e-08 | 3.9913e-08 | 8.1528e-10 | 4.1913e-08 | 3.0936e-08 | 1.5338e-09 | 3.9321e-09 | 2.0492e-09 | 1.2771e-10
64412.098 | 3.0962e-08 | 3.9465e-08 | 7.9455e-10 | 4.1928e-08 | 3.1233e-08 | 1.5384e-09 | 3.9961e-09 | 2.0443e-09 | 1.2727e-10
64424.266 | 3.1812e-08 | 3.9793e-08 | 7.8832e-10 | 4.1303e-08 | 3.0493e-08 | 1.5025e-09 | 3.8949e-09 | 2.0139e-09 | 1.2438e-10
64436.434 | 3.0848e-08 | 3.901e-08 | 7.5757e-10 | 3.9997e-08 | 2.9916e-08 | 1.4912e-09 | 3.791e-09 | 1.9634e-09 | 1.2056e-10
64448.598 | 3.0358e-08 | 3.8522e-08 | 7.4037e-10 | 3.9535e-08 | 2.9742e-08 | 1.4825e-09 | 3.794e-09 | 1.9164e-09 | 1.2085e-10
64460.766 | 3.0155e-08 | 3.8529e-08 | 7.4237e-10 | 3.9515e-08 | 2.9027e-08 | 1.4667e-09 | 3.7849e-09 | 1.9449e-09 | 1.1989e-10
64472.934 | 2.9946e-08 | 3.8256e-08 | 7.4913e-10 | 3.9727e-08 | 2.9872e-08 | 1.4833e-09 | 3.7835e-09 | 1.9322e-09 | 1.2246e-10
64485.102 | 3.0046e-08 | 3.8134e-08 | 7.6386e-10 | 4.0362e-08 | 2.9867e-08 | 1.5012e-09 | 3.8228e-09 | 1.9573e-09 | 1.2072e-10
64497.266 | 2.9837e-08 | 3.8043e-08 | 7.4974e-10 | 3.9657e-08 | 2.9667e-08 | 1.4717e-09 | 3.8068e-09 | 1.9564e-09 | 1.2065e-10
64509.434 | 2.9829e-08 | 3.792e-08 | 7.4056e-10 | 4.0506e-08 | 2.9452e-08 | 1.4731e-09 | 3.7888e-09 | 1.9496e-09 | 1.2255e-10
64521.602 | 2.9927e-08 | 3.8338e-08 | 7.5307e-10 | 4.0563e-08 | 2.9496e-08 | 1.4695e-09 | 3.8489e-09 | 1.9456e-09 | 1.2138e-10
64533.77 | 3.0481e-08 | 3.8662e-08 | 7.6244e-10 | 4.1084e-08 | 3.0107e-08 | 1.5053e-09 | 3.8652e-09 | 1.9795e-09 | 1.2318e-10
64545.934 | 2.9758e-08 | 3.8801e-08 | 7.8127e-10 | 4.0649e-08 | 2.9967e-08 | 1.5055e-09 | 3.8636e-09 | 1.9923e-09 | 1.2257e-10
64558.102 | 3.0314e-08 | 3.8196e-08 | 7.7738e-10 | 4.0759e-08 | 3.0291e-08 | 1.4809e-09 | 3.8342e-09 | 1.9834e-09 | 1.2195e-10
64570.27 | 3.0524e-08 | 3.8713e-08 | 7.7388e-10 | 4.0899e-08 | 3.0355e-08 | 1.5161e-09 | 3.9235e-09 | 2.0009e-09 | 1.2334e-10
64582.438 | 3.0735e-08 | 3.8822e-08 | 7.7655e-10 | 4.0558e-08 | 2.9715e-08 | 1.4939e-09 | 3.8901e-09 | 1.9658e-09 | 1.2365e-10
64594.602 | 3.0467e-08 | 3.8541e-08 | 7.5448e-10 | 3.9734e-08 | 2.9733e-08 | 1.4754e-09 | 3.8387e-09 | 1.9564e-09 | 1.2259e-10
64606.77 | 3.0219e-08 | 3.863e-08 | 7.5175e-10 | 3.9634e-08 | 2.9674e-08 | 1.47e-09 | 3.808e-09 | 1.9569e-09 | 1.2106e-10
64618.938 | 3.0498e-08 | 3.93e-08 | 7.7398e-10 | 4.1625e-08 | 3.0554e-08 | 1.5097e-09 | 3.9448e-09 | 2.036e-09 | 1.2472e-10
64631.105 | 3.1168e-08 | 3.9517e-08 | 7.8621e-10 | 4.0888e-08 | 3.036e-08 | 1.4876e-09 | 3.8541e-09 | 1.9801e-09 | 1.2188e-10
64643.27 | 2.9849e-08 | 3.8619e-08 | 7.6989e-10 | 4.0222e-08 | 3.0078e-08 | 1.4851e-09 | 3.8512e-09 | 2.0126e-09 | 1.2309e-10
64655.438 | 2.9813e-08 | 3.8817e-08 | 7.689e-10 | 4.0605e-08 | 3.0132e-08 | 1.499e-09 | 3.8665e-09 | 1.9826e-09 | 1.2355e-10
64667.605 | 3.0526e-08 | 3.8172e-08 | 7.6764e-10 | 4.0525e-08 | 3.0264e-08 | 1.5015e-09 | 3.802e-09 | 1.9529e-09 | 1.2364e-10
64679.773 | 3.019e-08 | 3.7752e-08 | 7.6172e-10 | 3.9501e-08 | 2.9476e-08 | 1.4614e-09 | 3.8107e-09 | 1.9509e-09 | 1.2122e-10
64691.938 | 2.9612e-08 | 3.7649e-08 | 7.5398e-10 | 4.0021e-08 | 2.962e-08 | 1.462e-09 | 3.84e-09 | 1.9554e-09 | 1.2123e-10
64704.105 | 2.9536e-08 | 3.7355e-08 | 7.503e-10 | 3.9399e-08 | 2.8933e-08 | 1.4544e-09 | 3.7379e-09 | 1.9308e-09 | 1.1827e-10
64716.273 | 2.9578e-08 | 3.808e-08 | 7.5067e-10 | 3.9427e-08 | 2.939e-08 | 1.4538e-09 | 3.7425e-09 | 1.9254e-09 | 1.1838e-10
64728.441 | 3.0497e-08 | 3.8606e-08 | 7.4938e-10 | 3.9771e-08 | 2.9597e-08 | 1.4706e-09 | 3.8225e-09 | 1.9475e-09 | 1.2077e-10
64740.605 | 3.0017e-08 | 3.8965e-08 | 7.64e-10 | 4.0082e-08 | 2.999e-08 | 1.4703e-09 | 3.8276e-09 | 1.971e-09 | 1.2153e-10
64752.773 | 3.0237e-08 | 3.8682e-08 | 7.646e-10 | 3.9691e-08 | 2.9949e-08 | 1.4908e-09 | 3.8507e-09 | 1.9729e-09 | 1.2087e-10
64764.941 | 2.981e-08 | 3.8443e-08 | 7.4713e-10 | 3.9963e-08 | 2.9501e-08 | 1.4746e-09 | 3.8507e-09 | 1.9322e-09 | 1.199e-10
64777.109 | 2.9814e-08 | 3.837e-08 | 7.5529e-10 | 3.9728e-08 | 2.9992e-08 | 1.4835e-09 | 3.8517e-09 | 1.9821e-09 | 1.2138e-10
64789.273 | 3.0296e-08 | 3.8941e-08 | 7.6148e-10 | 4.0228e-08 | 2.9992e-08 | 1.4845e-09 | 3.8541e-09 | 2.0048e-09 | 1.24e-10
64801.441 | 3.0894e-08 | 4.039e-08 | 7.9576e-10 | 4.1518e-08 | 3.1131e-08 | 1.5349e-09 | 4.0054e-09 | 2.066e-09 | 1.2742e-10
64813.609 | 3.2295e-08 | 4.012e-08 | 7.9371e-10 | 4.1268e-08 | 3.1024e-08 | 1.5489e-09 | 3.9655e-09 | 2.0578e-09 | 1.2665e-10
64825.777 | 3.0986e-08 | 3.9874e-08 | 8.0875e-10 | 4.2148e-08 | 3.1246e-08 | 1.5421e-09 | 4.0442e-09 | 2.09e-09 | 1.2953e-10
64837.941 | 3.2056e-08 | 4.0377e-08 | 8.2273e-10 | 4.2769e-08 | 3.1676e-08 | 1.5649e-09 | 4.0749e-09 | 2.0807e-09 | 1.2935e-10
64850.109 | 3.1713e-08 | 4.0714e-08 | 8.1388e-10 | 4.2728e-08 | 3.1592e-08 | 1.5625e-09 | 4.0746e-09 | 2.108e-09 | 1.2982e-10
64862.277 | 3.1582e-08 | 4.0598e-08 | 8.1876e-10 | 4.2247e-08 | 3.1371e-08 | 1.5287e-09 | 3.9725e-09 | 2.0292e-09 | 1.256e-10
64874.445 | 3.1268e-08 | 3.9524e-08 | 7.8929e-10 | 4.1042e-08 | 3.0344e-08 | 1.529e-09 | 3.909e-09 | 1.994e-09 | 1.2314e-10
64886.609 | 3.0341e-08 | 3.7861e-08 | 7.6246e-10 | 4.0469e-08 | 2.9826e-08 | 1.4766e-09 | 3.8427e-09 | 1.9497e-09 | 1.2106e-10
64898.777 | 2.9966e-08 | 3.7448e-08 | 7.4904e-10 | 3.9183e-08 | 2.9563e-08 | 1.468e-09 | 3.8069e-09 | 1.9723e-09 | 1.2042e-10
64910.945 | 3.0543e-08 | 3.8258e-08 | 7.5453e-10 | 3.9956e-08 | 2.9588e-08 | 1.4594e-09 | 3.8209e-09 | 1.97e-09 | 1.2113e-10
64923.113 | 2.9959e-08 | 3.8436e-08 | 7.5976e-10 | 3.9646e-08 | 2.9886e-08 | 1.4926e-09 | 3.869e-09 | 1.9616e-09 | 1.2232e-10
64935.277 | 3.0283e-08 | 3.8689e-08 | 7.7597e-10 | 4.0315e-08 | 3.0126e-08 | 1.4919e-09 | 3.9159e-09 | 1.9976e-09 | 1.2465e-10
64947.445 | 3.0816e-08 | 3.9618e-08 | 7.7845e-10 | 4.0997e-08 | 3.0513e-08 | 1.5225e-09 | 3.9458e-09 | 2.022e-09 | 1.2404e-10
64959.613 | 3.0604e-08 | 3.9137e-08 | 7.628e-10 | 4.0519e-08 | 3.008e-08 | 1.4613e-09 | 3.8532e-09 | 1.9879e-09 | 1.2129e-10
64971.781 | 2.9851e-08 | 3.8425e-08 | 7.6048e-10 | 3.9999e-08 | 2.9537e-08 | 1.4771e-09 | 3.8897e-09 | 2.0027e-09 | 1.228e-10
64983.945 | 3.0717e-08 | 3.947e-08 | 7.859e-10 | 4.0452e-08 | 3.0072e-08 | 1.4991e-09 | 3.8992e-09 | 1.9854e-09 | 1.2297e-10
64996.113 | 3.0649e-08 | 3.8733e-08 | 7.8101e-10 | 4.085e-08 | 3.0289e-08 | 1.4893e-09 | 3.8591e-09 | 2.0045e-09 | 1.2484e-10
65008.281 | 3.0769e-08 | 3.904e-08 | 7.806e-10 | 4.0491e-08 | 3.0281e-08 | 1.5048e-09 | 3.9037e-09 | 2.0042e-09 | 1.2441e-10
65020.449 | 3.0688e-08 | 3.8821e-08 | 7.7814e-10 | 4.0224e-08 | 3.0114e-08 | 1.4903e-09 | 3.8434e-09 | 1.9946e-09 | 1.2362e-10
65032.613 | 3.0679e-08 | 3.9495e-08 | 7.8397e-10 | 4.1038e-08 | 3.1209e-08 | 1.5131e-09 | 3.9066e-09 | 1.9876e-09 | 1.2406e-10
65044.781 | 3.101e-08 | 3.9504e-08 | 7.7369e-10 | 4.042e-08 | 3.0458e-08 | 1.5159e-09 | 3.9236e-09 | 1.9901e-09 | 1.216e-10
65056.949 | 3.0134e-08 | 3.8274e-08 | 7.4996e-10 | 3.9208e-08 | 2.973e-08 | 1.4631e-09 | 3.758e-09 | 1.9432e-09 | 1.1972e-10
65069.117 | 2.9886e-08 | 3.7943e-08 | 7.4172e-10 | 3.9171e-08 | 2.9264e-08 | 1.4643e-09 | 3.7237e-09 | 1.9475e-09 | 1.1985e-10
65081.281 | 3.0418e-08 | 3.8656e-08 | 7.4303e-10 | 3.9153e-08 | 2.9418e-08 | 1.4466e-09 | 3.7928e-09 | 1.9385e-09 | 1.2046e-10
65093.449 | 3.0342e-08 | 3.8704e-08 | 7.3771e-10 | 3.8941e-08 | 2.9542e-08 | 1.4628e-09 | 3.802e-09 | 1.9236e-09 | 1.2159e-10
65105.617 | 3.0342e-08 | 3.8886e-08 | 7.4868e-10 | 3.8937e-08 | 2.9139e-08 | 1.4549e-09 | 3.7785e-09 | 1.9458e-09 | 1.1943e-10
65117.785 | 2.9763e-08 | 3.8714e-08 | 7.3188e-10 | 3.8933e-08 | 2.9535e-08 | 1.4504e-09 | 3.7542e-09 | 1.9178e-09 | 1.1956e-10
65129.949 | 2.9766e-08 | 3.8532e-08 | 7.4192e-10 | 3.9289e-08 | 2.9505e-08 | 1.4576e-09 | 3.7736e-09 | 1.9411e-09 | 1.1971e-10
65142.117 | 2.9912e-08 | 3.7928e-08 | 7.5608e-10 | 3.9416e-08 | 2.9484e-08 | 1.4609e-09 | 3.8125e-09 | 1.94e-09 | 1.2193e-10
65154.285 | 2.9787e-08 | 3.8358e-08 | 7.4136e-10 | 3.9323e-08 | 2.9285e-08 | 1.4415e-09 | 3.7756e-09 | 1.9253e-09 | 1.1935e-10
65166.453 | 3.0355e-08 | 3.7788e-08 | 7.4417e-10 | 3.932e-08 | 2.9371e-08 | 1.4513e-09 | 3.8055e-09 | 1.9682e-09 | 1.2043e-10
65178.617 | 3.0097e-08 | 3.7924e-08 | 7.3211e-10 | 3.9126e-08 | 2.9349e-08 | 1.4464e-09 | 3.7563e-09 | 1.9136e-09 | 1.1899e-10
65190.785 | 3.0264e-08 | 3.7885e-08 | 7.2488e-10 | 3.8444e-08 | 2.9333e-08 | 1.435e-09 | 3.7647e-09 | 1.9313e-09 | 1.1849e-10
65202.953 | 2.9706e-08 | 3.786e-08 | 7.4004e-10 | 3.8264e-08 | 2.8996e-08 | 1.4443e-09 | 3.7469e-09 | 1.9083e-09 | 1.1903e-10
65215.121 | 2.9649e-08 | 3.7627e-08 | 7.1581e-10 | 3.9082e-08 | 2.9075e-08 | 1.4496e-09 | 3.7822e-09 | 1.9261e-09 | 1.2115e-10
65227.285 | 3.0657e-08 | 3.8614e-08 | 7.5657e-10 | 4.0359e-08 | 3.0638e-08 | 1.5244e-09 | 3.9049e-09 | 2.0006e-09 | 1.2636e-10
65239.453 | 3.0868e-08 | 3.892e-08 | 7.5862e-10 | 3.9687e-08 | 3.0307e-08 | 1.4983e-09 | 3.812e-09 | 1.9742e-09 | 1.2279e-10
65251.621 | 3.0231e-08 | 3.8096e-08 | 7.5287e-10 | 3.8802e-08 | 2.9779e-08 | 1.4662e-09 | 3.7832e-09 | 1.9487e-09 | 1.1991e-10
65263.789 | 3.0543e-08 | 3.8253e-08 | 7.3569e-10 | 3.8972e-08 | 2.942e-08 | 1.4742e-09 | 3.742e-09 | 1.9432e-09 | 1.1889e-10
65275.953 | 2.9867e-08 | 3.8213e-08 | 7.2555e-10 | 3.8792e-08 | 2.9215e-08 | 1.4611e-09 | 3.6976e-09 | 1.8974e-09 | 1.1799e-10
65288.121 | 3.0072e-08 | 3.7927e-08 | 7.2639e-10 | 3.8856e-08 | 2.9244e-08 | 1.4523e-09 | 3.6834e-09 | 1.9068e-09 | 1.18e-10
65300.289 | 3.0211e-08 | 3.7768e-08 | 7.204e-10 | 3.8802e-08 | 2.933e-08 | 1.4554e-09 | 3.753e-09 | 1.9176e-09 | 1.1832e-10
65312.457 | 3.0788e-08 | 3.7864e-08 | 7.1695e-10 | 3.8351e-08 | 2.9147e-08 | 1.4622e-09 | 3.6696e-09 | 1.8635e-09 | 1.151e-10
65324.621 | 2.9835e-08 | 3.7322e-08 | 7.0053e-10 | 3.7659e-08 | 2.8951e-08 | 1.4288e-09 | 3.6978e-09 | 1.8918e-09 | 1.1549e-10
65336.789 | 3.0031e-08 | 3.7186e-08 | 7.1481e-10 | 3.7847e-08 | 2.8685e-08 | 1.446e-09 | 3.6387e-09 | 1.8883e-09 | 1.1597e-10
65348.957 | 2.9519e-08 | 3.747e-08 | 7.1005e-10 | 3.848e-08 | 2.9221e-08 | 1.4449e-09 | 3.726e-09 | 1.9062e-09 | 1.1798e-10
65361.125 | 2.9724e-08 | 3.7608e-08 | 7.2838e-10 | 3.9196e-08 | 2.9249e-08 | 1.4695e-09 | 3.7535e-09 | 1.9011e-09 | 1.2054e-10
65373.289 | 2.9946e-08 | 3.8102e-08 | 7.2931e-10 | 3.8905e-08 | 2.8919e-08 | 1.4526e-09 | 3.7942e-09 | 1.8846e-09 | 1.1735e-10
65385.457 | 2.9404e-08 | 3.7537e-08 | 7.0699e-10 | 3.842e-08 | 2.9046e-08 | 1.4558e-09 | 3.7324e-09 | 1.8985e-09 | 1.1874e-10
65397.625 | 2.9587e-08 | 3.7659e-08 | 7.2039e-10 | 3.8769e-08 | 2.9615e-08 | 1.4648e-09 | 3.7897e-09 | 1.9239e-09 | 1.1847e-10
65409.793 | 2.9862e-08 | 3.7532e-08 | 7.2674e-10 | 3.9215e-08 | 2.9351e-08 | 1.4701e-09 | 3.7314e-09 | 1.9205e-09 | 1.1954e-10
65421.961 | 3.0281e-08 | 3.8056e-08 | 7.4524e-10 | 3.9172e-08 | 2.9374e-08 | 1.4811e-09 | 3.7653e-09 | 1.9327e-09 | 1.1895e-10
65434.125 | 2.9801e-08 | 3.767e-08 | 7.4191e-10 | 3.9048e-08 | 2.9295e-08 | 1.4679e-09 | 3.7915e-09 | 1.9296e-09 | 1.2094e-10
65446.293 | 3.0355e-08 | 3.8446e-08 | 7.3606e-10 | 3.9048e-08 | 2.9584e-08 | 1.4693e-09 | 3.7617e-09 | 1.9054e-09 | 1.1976e-10
65458.461 | 2.9773e-08 | 3.7902e-08 | 7.4136e-10 | 3.8584e-08 | 2.934e-08 | 1.4552e-09 | 3.754e-09 | 1.9262e-09 | 1.204e-10
65470.629 | 3.0167e-08 | 3.8514e-08 | 7.4649e-10 | 3.9151e-08 | 3.0021e-08 | 1.4879e-09 | 3.7642e-09 | 1.94e-09 | 1.1898e-10
65482.793 | 2.965e-08 | 3.8525e-08 | 7.3792e-10 | 3.9244e-08 | 2.9651e-08 | 1.4406e-09 | 3.7161e-09 | 1.9126e-09 | 1.1965e-10
65494.961 | 3.0616e-08 | 3.8069e-08 | 7.4454e-10 | 3.8965e-08 | 2.9665e-08 | 1.4888e-09 | 3.8244e-09 | 1.94e-09 | 1.2011e-10
65507.129 | 3.0367e-08 | 3.857e-08 | 7.5889e-10 | 3.9416e-08 | 2.9881e-08 | 1.4837e-09 | 3.8576e-09 | 1.9785e-09 | 1.2281e-10
65519.297 | 3.0325e-08 | 3.849e-08 | 7.5637e-10 | 3.9232e-08 | 2.9633e-08 | 1.4767e-09 | 3.8673e-09 | 2.0101e-09 | 1.2287e-10
65531.461 | 3.187e-08 | 3.8286e-08 | 7.5812e-10 | 3.8703e-08 | 2.9462e-08 | 1.4539e-09 | 3.7952e-09 | 1.9132e-09 | 1.1956e-10
65543.633 | 2.9845e-08 | 3.6815e-08 | 7.0791e-10 | 3.7916e-08 | 2.8631e-08 | 1.4365e-09 | 3.6872e-09 | 1.8967e-09 | 1.1706e-10
65555.797 | 2.9832e-08 | 3.709e-08 | 7.2122e-10 | 3.8516e-08 | 2.9137e-08 | 1.4497e-09 | 3.7644e-09 | 1.9174e-09 | 1.1884e-10
65567.961 | 2.9707e-08 | 3.7711e-08 | 7.2317e-10 | 3.8341e-08 | 2.9159e-08 | 1.4533e-09 | 3.6854e-09 | 1.9058e-09 | 1.1897e-10
65580.133 | 2.9543e-08 | 3.6861e-08 | 7.0668e-10 | 3.7609e-08 | 2.8706e-08 | 1.4225e-09 | 3.6378e-09 | 1.8627e-09 | 1.1468e-10
65592.297 | 2.9204e-08 | 3.6173e-08 | 6.9625e-10 | 3.6614e-08 | 2.8484e-08 | 1.3996e-09 | 3.6099e-09 | 1.8435e-09 | 1.1327e-10
65604.461 | 2.9282e-08 | 3.5651e-08 | 6.8582e-10 | 3.6694e-08 | 2.8161e-08 | 1.4092e-09 | 3.6224e-09 | 1.8289e-09 | 1.1391e-10
65616.633 | 2.9016e-08 | 3.5838e-08 | 6.8413e-10 | 3.6776e-08 | 2.814e-08 | 1.412e-09 | 3.5844e-09 | 1.8032e-09 | 1.142e-10
65628.797 | 2.878e-08 | 3.6123e-08 | 6.6599e-10 | 3.5885e-08 | 2.7843e-08 | 1.3574e-09 | 3.519e-09 | 1.8211e-09 | 1.1248e-10
65640.969 | 2.8484e-08 | 3.5294e-08 | 6.5635e-10 | 3.5583e-08 | 2.753e-08 | 1.3474e-09 | 3.4681e-09 | 1.7998e-09 | 1.1191e-10
65653.133 | 2.8661e-08 | 3.5975e-08 | 6.7491e-10 | 3.6753e-08 | 2.7614e-08 | 1.3969e-09 | 3.5865e-09 | 1.8109e-09 | 1.1392e-10
65665.297 | 2.8977e-08 | 3.5825e-08 | 6.8417e-10 | 3.6256e-08 | 2.781e-08 | 1.3924e-09 | 3.5917e-09 | 1.8137e-09 | 1.1403e-10
65677.469 | 2.9176e-08 | 3.6046e-08 | 6.9249e-10 | 3.6512e-08 | 2.8186e-08 | 1.4102e-09 | 3.6632e-09 | 1.855e-09 | 1.1641e-10
65689.633 | 2.9083e-08 | 3.6491e-08 | 7.0622e-10 | 3.7441e-08 | 2.8543e-08 | 1.4062e-09 | 3.6802e-09 | 1.8607e-09 | 1.1733e-10
65701.797 | 2.9452e-08 | 3.6449e-08 | 7.1905e-10 | 3.8252e-08 | 2.8391e-08 | 1.4329e-09 | 3.653e-09 | 1.8869e-09 | 1.1753e-10
65713.969 | 2.9629e-08 | 3.7011e-08 | 7.1348e-10 | 3.7969e-08 | 2.8805e-08 | 1.4332e-09 | 3.6834e-09 | 1.887e-09 | 1.1712e-10
65726.133 | 2.9346e-08 | 3.7506e-08 | 7.3846e-10 | 3.8555e-08 | 2.9344e-08 | 1.4363e-09 | 3.7512e-09 | 1.9234e-09 | 1.199e-10
65738.305 | 2.9898e-08 | 3.7922e-08 | 7.3966e-10 | 3.86e-08 | 2.8737e-08 | 1.4536e-09 | 3.6981e-09 | 1.9032e-09 | 1.1785e-10
65750.469 | 2.9146e-08 | 3.6813e-08 | 7.3699e-10 | 3.831e-08 | 2.8983e-08 | 1.4424e-09 | 3.7368e-09 | 1.9186e-09 | 1.188e-10
65762.633 | 2.9931e-08 | 3.7239e-08 | 7.3859e-10 | 3.8299e-08 | 2.8737e-08 | 1.4279e-09 | 3.7234e-09 | 1.8907e-09 | 1.168e-10
65774.805 | 3.0081e-08 | 3.7308e-08 | 7.1679e-10 | 3.822e-08 | 2.8951e-08 | 1.4285e-09 | 3.6958e-09 | 1.8922e-09 | 1.1693e-10
65786.969 | 2.9586e-08 | 3.6766e-08 | 7.1845e-10 | 3.7573e-08 | 2.8523e-08 | 1.4238e-09 | 3.6561e-09 | 1.8626e-09 | 1.1489e-10
65799.133 | 2.9108e-08 | 3.6215e-08 | 6.9941e-10 | 3.6928e-08 | 2.8197e-08 | 1.3912e-09 | 3.595e-09 | 1.8343e-09 | 1.1339e-10
65811.305 | 2.923e-08 | 3.5372e-08 | 6.8958e-10 | 3.6411e-08 | 2.7808e-08 | 1.3869e-09 | 3.5442e-09 | 1.799e-09 | 1.112e-10
65823.469 | 2.8698e-08 | 3.5121e-08 | 6.812e-10 | 3.5837e-08 | 2.7995e-08 | 1.3843e-09 | 3.5805e-09 | 1.8436e-09 | 1.1599e-10
65835.641 | 2.9442e-08 | 3.6128e-08 | 6.976e-10 | 3.7323e-08 | 2.8402e-08 | 1.4204e-09 | 3.6392e-09 | 1.8643e-09 | 1.1415e-10
65847.805 | 2.9264e-08 | 3.56e-08 | 6.8266e-10 | 3.6955e-08 | 2.7995e-08 | 1.3903e-09 | 3.5947e-09 | 1.8296e-09 | 1.1352e-10
65859.969 | 2.9544e-08 | 3.5158e-08 | 6.875e-10 | 3.7094e-08 | 2.8198e-08 | 1.3774e-09 | 3.6329e-09 | 1.8579e-09 | 1.1491e-10
65872.141 | 2.9045e-08 | 3.5636e-08 | 6.8439e-10 | 3.6576e-08 | 2.8305e-08 | 1.4101e-09 | 3.6366e-09 | 1.8588e-09 | 1.1605e-10
65884.305 | 2.895e-08 | 3.5999e-08 | 6.986e-10 | 3.7784e-08 | 2.8321e-08 | 1.4214e-09 | 3.7e-09 | 1.9096e-09 | 1.1679e-10
65896.469 | 2.9138e-08 | 3.6558e-08 | 7.1309e-10 | 3.7755e-08 | 2.8366e-08 | 1.4469e-09 | 3.7396e-09 | 1.9035e-09 | 1.1753e-10
65908.641 | 3.0386e-08 | 3.7067e-08 | 7.0805e-10 | 3.7567e-08 | 2.8399e-08 | 1.418e-09 | 3.6504e-09 | 1.8467e-09 | 1.1607e-10
65920.805 | 2.9285e-08 | 3.5989e-08 | 6.9332e-10 | 3.7526e-08 | 2.806e-08 | 1.4082e-09 | 3.6565e-09 | 1.855e-09 | 1.1557e-10
65932.977 | 2.8855e-08 | 3.6353e-08 | 7.1986e-10 | 3.7354e-08 | 2.8389e-08 | 1.4183e-09 | 3.6614e-09 | 1.8638e-09 | 1.169e-10
65945.141 | 2.9691e-08 | 3.6831e-08 | 7.2437e-10 | 3.7878e-08 | 2.9339e-08 | 1.4169e-09 | 3.7104e-09 | 1.8848e-09 | 1.1843e-10
65957.305 | 3.011e-08 | 3.7482e-08 | 7.3807e-10 | 3.8739e-08 | 2.9211e-08 | 1.4628e-09 | 3.7745e-09 | 1.9468e-09 | 1.2145e-10
65969.477 | 3.0404e-08 | 3.7882e-08 | 7.4361e-10 | 3.9264e-08 | 2.9277e-08 | 1.4804e-09 | 3.8263e-09 | 1.9667e-09 | 1.2139e-10
65981.641 | 3.0553e-08 | 3.7504e-08 | 7.5299e-10 | 3.9196e-08 | 2.9524e-08 | 1.5003e-09 | 3.8146e-09 | 1.9719e-09 | 1.2217e-10
65993.805 | 2.9804e-08 | 3.7608e-08 | 7.3886e-10 | 3.9011e-08 | 2.922e-08 | 1.5129e-09 | 3.7605e-09 | 1.909e-09 | 1.1995e-10
66005.977 | 2.9539e-08 | 3.6283e-08 | 7.1587e-10 | 3.7844e-08 | 2.8474e-08 | 1.4647e-09 | 3.7218e-09 | 1.8717e-09 | 1.1749e-10
66018.141 | 2.9131e-08 | 3.6664e-08 | 7.0584e-10 | 3.7763e-08 | 2.8951e-08 | 1.4729e-09 | 3.6883e-09 | 1.8766e-09 | 1.1599e-10
66030.313 | 2.9211e-08 | 3.6234e-08 | 7.0799e-10 | 3.7434e-08 | 2.8638e-08 | 1.4456e-09 | 3.6297e-09 | 1.8632e-09 | 1.1547e-10
66042.477 | 2.8892e-08 | 3.5351e-08 | 7.0468e-10 | 3.6935e-08 | 2.8029e-08 | 1.4159e-09 | 3.5879e-09 | 1.8174e-09 | 1.1454e-10
66054.641 | 2.9501e-08 | 3.4834e-08 | 6.9072e-10 | 3.6181e-08 | 2.7587e-08 | 1.3984e-09 | 3.5536e-09 | 1.8105e-09 | 1.1368e-10
66066.813 | 2.8449e-08 | 3.483e-08 | 6.8498e-10 | 3.6076e-08 | 2.768e-08 | 1.411e-09 | 3.5696e-09 | 1.819e-09 | 1.1316e-10
66078.977 | 2.8501e-08 | 3.5017e-08 | 6.8667e-10 | 3.649e-08 | 2.7665e-08 | 1.3939e-09 | 3.5521e-09 | 1.7835e-09 | 1.1155e-10
66091.141 | 2.8211e-08 | 3.4502e-08 | 6.5631e-10 | 3.5931e-08 | 2.7173e-08 | 1.3836e-09 | 3.5489e-09 | 1.8047e-09 | 1.1305e-10
66103.313 | 2.8531e-08 | 3.5531e-08 | 6.8966e-10 | 3.6478e-08 | 2.7993e-08 | 1.4132e-09 | 3.5787e-09 | 1.837e-09 | 1.141e-10
66115.477 | 2.8885e-08 | 3.5244e-08 | 6.902e-10 | 3.6539e-08 | 2.809e-08 | 1.4215e-09 | 3.647e-09 | 1.8496e-09 | 1.1617e-10
66127.648 | 2.8832e-08 | 3.5576e-08 | 7.0233e-10 | 3.6978e-08 | 2.7832e-08 | 1.4142e-09 | 3.5787e-09 | 1.8595e-09 | 1.1399e-10
66139.813 | 2.9046e-08 | 3.5041e-08 | 6.7934e-10 | 3.6053e-08 | 2.8096e-08 | 1.3994e-09 | 3.6437e-09 | 1.8464e-09 | 1.1579e-10
66151.977 | 2.9271e-08 | 3.5846e-08 | 6.9447e-10 | 3.7023e-08 | 2.8633e-08 | 1.4333e-09 | 3.641e-09 | 1.8647e-09 | 1.1406e-10
66164.148 | 2.9138e-08 | 3.6122e-08 | 7.0234e-10 | 3.7126e-08 | 2.8556e-08 | 1.4204e-09 | 3.6258e-09 | 1.8511e-09 | 1.1628e-10
66176.313 | 2.9261e-08 | 3.6263e-08 | 6.9679e-10 | 3.7256e-08 | 2.8212e-08 | 1.4078e-09 | 3.6159e-09 | 1.8426e-09 | 1.1406e-10
66188.477 | 2.9273e-08 | 3.5712e-08 | 6.9312e-10 | 3.7388e-08 | 2.8104e-08 | 1.4167e-09 | 3.6499e-09 | 1.8701e-09 | 1.1762e-10
66200.648 | 2.9704e-08 | 3.6522e-08 | 7.242e-10 | 3.7864e-08 | 2.9018e-08 | 1.4424e-09 | 3.638e-09 | 1.8852e-09 | 1.1588e-10
66212.813 | 2.925e-08 | 3.6135e-08 | 7.1215e-10 | 3.7242e-08 | 2.8397e-08 | 1.4562e-09 | 3.6617e-09 | 1.8692e-09 | 1.1702e-10
66224.984 | 2.9494e-08 | 3.5646e-08 | 7.1732e-10 | 3.7176e-08 | 2.8459e-08 | 1.4508e-09 | 3.6981e-09 | 1.8881e-09 | 1.1676e-10
66237.148 | 2.9118e-08 | 3.5977e-08 | 7.2676e-10 | 3.7311e-08 | 2.8513e-08 | 1.4464e-09 | 3.7015e-09 | 1.8873e-09 | 1.17e-10
66249.313 | 2.8831e-08 | 3.579e-08 | 7.1749e-10 | 3.7198e-08 | 2.8124e-08 | 1.4206e-09 | 3.6389e-09 | 1.8488e-09 | 1.1421e-10
66261.484 | 2.8572e-08 | 3.5101e-08 | 7.091e-10 | 3.6611e-08 | 2.7979e-08 | 1.3933e-09 | 3.5707e-09 | 1.8052e-09 | 1.1225e-10
66273.648 | 2.8865e-08 | 3.4978e-08 | 6.7667e-10 | 3.5303e-08 | 2.7167e-08 | 1.3635e-09 | 3.4892e-09 | 1.7585e-09 | 1.0925e-10
66285.813 | 2.8025e-08 | 3.3996e-08 | 6.6915e-10 | 3.5302e-08 | 2.6872e-08 | 1.3406e-09 | 3.4953e-09 | 1.7754e-09 | 1.1125e-10
66297.984 | 2.8219e-08 | 3.391e-08 | 6.7407e-10 | 3.5498e-08 | 2.7297e-08 | 1.3601e-09 | 3.5468e-09 | 1.7917e-09 | 1.1343e-10
66310.148 | 2.8974e-08 | 3.4419e-08 | 6.7154e-10 | 3.599e-08 | 2.7515e-08 | 1.3735e-09 | 3.4611e-09 | 1.7977e-09 | 1.1045e-10
66322.32 | 2.8197e-08 | 3.4504e-08 | 6.5375e-10 | 3.5215e-08 | 2.7276e-08 | 1.3477e-09 | 3.4666e-09 | 1.7856e-09 | 1.1012e-10
66334.484 | 2.8959e-08 | 3.5297e-08 | 6.7698e-10 | 3.5959e-08 | 2.7324e-08 | 1.3831e-09 | 3.5249e-09 | 1.7894e-09 | 1.1202e-10
66346.648 | 2.9007e-08 | 3.4815e-08 | 6.6901e-10 | 3.5158e-08 | 2.6973e-08 | 1.3534e-09 | 3.4663e-09 | 1.7735e-09 | 1.1007e-10
66358.82 | 2.8456e-08 | 3.4952e-08 | 6.5341e-10 | 3.4992e-08 | 2.6724e-08 | 1.3482e-09 | 3.4634e-09 | 1.7639e-09 | 1.0943e-10
66370.984 | 2.7835e-08 | 3.4572e-08 | 6.6478e-10 | 3.5843e-08 | 2.7e-08 | 1.3544e-09 | 3.4918e-09 | 1.7812e-09 | 1.0958e-10
66383.148 | 2.8378e-08 | 3.5175e-08 | 6.7895e-10 | 3.6044e-08 | 2.7456e-08 | 1.3717e-09 | 3.5246e-09 | 1.8131e-09 | 1.122e-10
66395.32 | 2.8286e-08 | 3.5399e-08 | 6.8743e-10 | 3.6247e-08 | 2.7566e-08 | 1.3724e-09 | 3.5475e-09 | 1.8115e-09 | 1.1249e-10
66407.484 | 2.8969e-08 | 3.6216e-08 | 7.0859e-10 | 3.6657e-08 | 2.8373e-08 | 1.3936e-09 | 3.5502e-09 | 1.8187e-09 | 1.1221e-10
66419.656 | 2.886e-08 | 3.5582e-08 | 6.893e-10 | 3.6578e-08 | 2.7793e-08 | 1.3965e-09 | 3.5502e-09 | 1.8184e-09 | 1.1304e-10
66431.82 | 2.8574e-08 | 3.5884e-08 | 6.8551e-10 | 3.6029e-08 | 2.7667e-08 | 1.3928e-09 | 3.5122e-09 | 1.8084e-09 | 1.1289e-10
66443.984 | 2.9227e-08 | 3.5927e-08 | 7.0902e-10 | 3.6496e-08 | 2.7914e-08 | 1.3873e-09 | 3.5429e-09 | 1.8145e-09 | 1.1122e-10
66456.156 | 2.8858e-08 | 3.5519e-08 | 6.9118e-10 | 3.7111e-08 | 2.8088e-08 | 1.4088e-09 | 3.626e-09 | 1.8694e-09 | 1.1465e-10
66468.32 | 2.8929e-08 | 3.6107e-08 | 7.0718e-10 | 3.7023e-08 | 2.8423e-08 | 1.4091e-09 | 3.6483e-09 | 1.8572e-09 | 1.1264e-10
66480.484 | 2.8308e-08 | 3.4892e-08 | 6.7056e-10 | 3.5633e-08 | 2.7384e-08 | 1.3717e-09 | 3.4848e-09 | 1.7767e-09 | 1.0918e-10
66492.656 | 2.7763e-08 | 3.3944e-08 | 6.6017e-10 | 3.5254e-08 | 2.6928e-08 | 1.3378e-09 | 3.4496e-09 | 1.7574e-09 | 1.0878e-10
66504.82 | 2.8258e-08 | 3.3777e-08 | 6.5774e-10 | 3.4798e-08 | 2.6571e-08 | 1.3317e-09 | 3.3753e-09 | 1.7254e-09 | 1.0746e-10
66516.992 | 2.7265e-08 | 3.3541e-08 | 6.5128e-10 | 3.5029e-08 | 2.6588e-08 | 1.3263e-09 | 3.4395e-09 | 1.7511e-09 | 1.0835e-10
66529.156 | 2.7244e-08 | 3.434e-08 | 6.596e-10 | 3.4767e-08 | 2.6688e-08 | 1.3368e-09 | 3.4459e-09 | 1.7704e-09 | 1.0911e-10
66541.32 | 2.8124e-08 | 3.4568e-08 | 6.6258e-10 | 3.5576e-08 | 2.6762e-08 | 1.3636e-09 | 3.486e-09 | 1.7664e-09 | 1.1056e-10
66553.492 | 2.8289e-08 | 3.5164e-08 | 6.7897e-10 | 3.6218e-08 | 2.7766e-08 | 1.3648e-09 | 3.495e-09 | 1.7898e-09 | 1.1032e-10
66565.656 | 2.8894e-08 | 3.4731e-08 | 6.7034e-10 | 3.5735e-08 | 2.763e-08 | 1.3665e-09 | 3.5042e-09 | 1.7634e-09 | 1.0945e-10
66577.82 | 2.8244e-08 | 3.4656e-08 | 6.6601e-10 | 3.5543e-08 | 2.739e-08 | 1.3654e-09 | 3.5161e-09 | 1.771e-09 | 1.1103e-10
66589.992 | 2.8217e-08 | 3.473e-08 | 6.7443e-10 | 3.5456e-08 | 2.7143e-08 | 1.35e-09 | 3.4834e-09 | 1.769e-09 | 1.0893e-10
66602.156 | 2.8111e-08 | 3.449e-08 | 6.7093e-10 | 3.5444e-08 | 2.7455e-08 | 1.3603e-09 | 3.4556e-09 | 1.79e-09 | 1.0941e-10
66614.328 | 2.8e-08 | 3.4506e-08 | 6.6924e-10 | 3.5703e-08 | 2.7233e-08 | 1.3671e-09 | 3.5153e-09 | 1.8112e-09 | 1.1136e-10
66626.492 | 2.836e-08 | 3.4605e-08 | 6.6327e-10 | 3.5185e-08 | 2.7214e-08 | 1.3421e-09 | 3.4331e-09 | 1.7755e-09 | 1.0874e-10
66638.656 | 2.91e-08 | 3.4505e-08 | 6.8101e-10 | 3.6183e-08 | 2.7475e-08 | 1.3666e-09 | 3.5876e-09 | 1.805e-09 | 1.1142e-10
66650.828 | 2.9052e-08 | 3.509e-08 | 6.9272e-10 | 3.6583e-08 | 2.7508e-08 | 1.3733e-09 | 3.5663e-09 | 1.8379e-09 | 1.1244e-10
66662.992 | 2.9142e-08 | 3.595e-08 | 7.259e-10 | 3.7751e-08 | 2.8698e-08 | 1.4196e-09 | 3.6666e-09 | 1.883e-09 | 1.1589e-10
66675.156 | 2.9882e-08 | 3.6439e-08 | 7.3118e-10 | 3.8035e-08 | 2.9118e-08 | 1.428e-09 | 3.7139e-09 | 1.886e-09 | 1.176e-10
66687.328 | 2.9952e-08 | 3.6716e-08 | 7.2113e-10 | 3.733e-08 | 2.8409e-08 | 1.397e-09 | 3.6136e-09 | 1.8595e-09 | 1.1485e-10
66699.492 | 2.9118e-08 | 3.5975e-08 | 7.2458e-10 | 3.7635e-08 | 2.8661e-08 | 1.4249e-09 | 3.6642e-09 | 1.8466e-09 | 1.1244e-10
66711.664 | 2.8714e-08 | 3.4838e-08 | 6.917e-10 | 3.5442e-08 | 2.7408e-08 | 1.3456e-09 | 3.5056e-09 | 1.7827e-09 | 1.1081e-10
66723.828 | 2.7865e-08 | 3.4351e-08 | 6.7387e-10 | 3.5447e-08 | 2.6642e-08 | 1.3561e-09 | 3.5057e-09 | 1.7329e-09 | 1.0846e-10
66735.992 | 2.7535e-08 | 3.3951e-08 | 6.5675e-10 | 3.5179e-08 | 2.667e-08 | 1.3296e-09 | 3.3933e-09 | 1.7469e-09 | 1.0818e-10
66748.164 | 2.7243e-08 | 3.3575e-08 | 6.5118e-10 | 3.4722e-08 | 2.675e-08 | 1.3423e-09 | 3.4495e-09 | 1.7509e-09 | 1.0956e-10
66760.328 | 2.7533e-08 | 3.3926e-08 | 6.536e-10 | 3.4805e-08 | 2.6807e-08 | 1.3329e-09 | 3.4016e-09 | 1.7275e-09 | 1.0842e-10
66772.492 | 2.726e-08 | 3.3941e-08 | 6.4402e-10 | 3.507e-08 | 2.6448e-08 | 1.3138e-09 | 3.4142e-09 | 1.7462e-09 | 1.0788e-10
66784.664 | 2.7428e-08 | 3.4104e-08 | 6.4463e-10 | 3.4835e-08 | 2.6556e-08 | 1.3391e-09 | 3.4188e-09 | 1.7464e-09 | 1.0802e-10
66796.828 | 2.7557e-08 | 3.3768e-08 | 6.5805e-10 | 3.4682e-08 | 2.6293e-08 | 1.3175e-09 | 3.3935e-09 | 1.742e-09 | 1.0676e-10
66809 | 2.7386e-08 | 3.3241e-08 | 6.4632e-10 | 3.4656e-08 | 2.6551e-08 | 1.3189e-09 | 3.3188e-09 | 1.7202e-09 | 1.0684e-10
66821.164 | 2.7457e-08 | 3.3746e-08 | 6.5781e-10 | 3.4856e-08 | 2.641e-08 | 1.3227e-09 | 3.4149e-09 | 1.7757e-09 | 1.0846e-10
66833.328 | 2.7677e-08 | 3.4517e-08 | 6.6663e-10 | 3.5332e-08 | 2.6938e-08 | 1.3436e-09 | 3.4347e-09 | 1.7568e-09 | 1.0862e-10
66845.5 | 2.826e-08 | 3.4402e-08 | 6.6199e-10 | 3.5308e-08 | 2.6682e-08 | 1.323e-09 | 3.445e-09 | 1.7258e-09 | 1.0714e-10
66857.664 | 2.7404e-08 | 3.4118e-08 | 6.5591e-10 | 3.4847e-08 | 2.6443e-08 | 1.325e-09 | 3.43e-09 | 1.7579e-09 | 1.0893e-10
66869.828 | 2.809e-08 | 3.3749e-08 | 6.6232e-10 | 3.5102e-08 | 2.6704e-08 | 1.3392e-09 | 3.3922e-09 | 1.7447e-09 | 1.0861e-10
66882 | 2.771e-08 | 3.3536e-08 | 6.6741e-10 | 3.4285e-08 | 2.6368e-08 | 1.2915e-09 | 3.3599e-09 | 1.6859e-09 | 1.0706e-10
66894.164 | 2.7384e-08 | 3.3052e-08 | 6.359e-10 | 3.4336e-08 | 2.6172e-08 | 1.3014e-09 | 3.3312e-09 | 1.7048e-09 | 1.0631e-10
66906.336 | 2.7518e-08 | 3.3206e-08 | 6.4877e-10 | 3.4696e-08 | 2.6536e-08 | 1.3281e-09 | 3.4238e-09 | 1.7348e-09 | 1.0887e-10
66918.5 | 2.7855e-08 | 3.3872e-08 | 6.6089e-10 | 3.5603e-08 | 2.7262e-08 | 1.3678e-09 | 3.4848e-09 | 1.7883e-09 | 1.1142e-10
66930.664 | 2.7733e-08 | 3.4962e-08 | 6.6809e-10 | 3.5198e-08 | 2.6544e-08 | 1.3401e-09 | 3.4459e-09 | 1.7448e-09 | 1.0933e-10
66942.836 | 2.7459e-08 | 3.343e-08 | 6.3425e-10 | 3.4518e-08 | 2.6405e-08 | 1.3341e-09 | 3.3624e-09 | 1.7031e-09 | 1.0553e-10
66955 | 2.733e-08 | 3.2681e-08 | 6.1297e-10 | 3.3225e-08 | 2.5211e-08 | 1.2613e-09 | 3.3117e-09 | 1.6578e-09 | 1.0311e-10
66967.172 | 2.6495e-08 | 3.2609e-08 | 6.2442e-10 | 3.3233e-08 | 2.5496e-08 | 1.2709e-09 | 3.2678e-09 | 1.6676e-09 | 1.0166e-10
66979.336 | 2.6535e-08 | 3.1944e-08 | 6.1125e-10 | 3.3234e-08 | 2.5109e-08 | 1.27e-09 | 3.2462e-09 | 1.6283e-09 | 1.009e-10
66991.5 | 2.6159e-08 | 3.1172e-08 | 5.7866e-10 | 3.2376e-08 | 2.447e-08 | 1.2309e-09 | 3.1672e-09 | 1.6071e-09 | 9.813e-11
67003.672 | 2.5622e-08 | 3.0985e-08 | 5.8599e-10 | 3.2246e-08 | 2.4491e-08 | 1.2294e-09 | 3.2016e-09 | 1.5959e-09 | 9.8073e-11
67015.836 | 2.5655e-08 | 3.1106e-08 | 5.9192e-10 | 3.2562e-08 | 2.4447e-08 | 1.2289e-09 | 3.2073e-09 | 1.6197e-09 | 1.0003e-10
67028 | 2.6074e-08 | 3.2146e-08 | 6.1236e-10 | 3.3346e-08 | 2.5068e-08 | 1.2664e-09 | 3.2545e-09 | 1.6368e-09 | 1.017e-10
67040.172 | 2.6626e-08 | 3.2305e-08 | 6.0349e-10 | 3.3353e-08 | 2.5203e-08 | 1.2461e-09 | 3.2259e-09 | 1.6185e-09 | 1.0148e-10
67052.336 | 2.6785e-08 | 3.2404e-08 | 6.1691e-10 | 3.3289e-08 | 2.5197e-08 | 1.2489e-09 | 3.2502e-09 | 1.6341e-09 | 1.0135e-10
67064.508 | 2.6672e-08 | 3.198e-08 | 6.1136e-10 | 3.3042e-08 | 2.5013e-08 | 1.2462e-09 | 3.2227e-09 | 1.6441e-09 | 1.0164e-10
67076.672 | 2.6248e-08 | 3.2231e-08 | 6.0741e-10 | 3.2669e-08 | 2.4887e-08 | 1.2445e-09 | 3.1736e-09 | 1.6102e-09 | 9.9367e-11
67088.836 | 2.6051e-08 | 3.1752e-08 | 6.132e-10 | 3.2747e-08 | 2.4964e-08 | 1.2448e-09 | 3.1887e-09 | 1.6354e-09 | 9.9494e-11
67101.008 | 2.5838e-08 | 3.1431e-08 | 6.1271e-10 | 3.2797e-08 | 2.4927e-08 | 1.2447e-09 | 3.2281e-09 | 1.6297e-09 | 1.0041e-10
67113.172 | 2.6396e-08 | 3.1918e-08 | 6.147e-10 | 3.2897e-08 | 2.5193e-08 | 1.2469e-09 | 3.2561e-09 | 1.6695e-09 | 1.0368e-10
67125.336 | 2.6284e-08 | 3.2045e-08 | 6.2265e-10 | 3.3197e-08 | 2.497e-08 | 1.2431e-09 | 3.2446e-09 | 1.6641e-09 | 1.0203e-10
67137.508 | 2.6367e-08 | 3.2272e-08 | 6.2187e-10 | 3.3804e-08 | 2.5561e-08 | 1.2676e-09 | 3.2756e-09 | 1.6807e-09 | 1.0272e-10
67149.672 | 2.6503e-08 | 3.23e-08 | 6.2598e-10 | 3.3444e-08 | 2.5228e-08 | 1.2749e-09 | 3.2906e-09 | 1.6634e-09 | 1.0334e-10
67161.844 | 2.7123e-08 | 3.2546e-08 | 6.2321e-10 | 3.3498e-08 | 2.5378e-08 | 1.2818e-09 | 3.315e-09 | 1.6796e-09 | 1.0354e-10
67174.008 | 2.6405e-08 | 3.2122e-08 | 6.2529e-10 | 3.3359e-08 | 2.5152e-08 | 1.2541e-09 | 3.2066e-09 | 1.6424e-09 | 1.0147e-10
67186.172 | 2.5978e-08 | 3.1321e-08 | 5.9972e-10 | 3.2247e-08 | 2.4678e-08 | 1.2357e-09 | 3.1677e-09 | 1.6127e-09 | 9.9936e-11
67198.344 | 2.5323e-08 | 3.0866e-08 | 5.8926e-10 | 3.2273e-08 | 2.483e-08 | 1.26e-09 | 3.2133e-09 | 1.5929e-09 | 9.9105e-11
67210.508 | 2.5552e-08 | 3.0461e-08 | 5.8236e-10 | 3.1605e-08 | 2.4338e-08 | 1.2187e-09 | 3.1657e-09 | 1.5948e-09 | 9.9202e-11
67222.672 | 2.5583e-08 | 3.0554e-08 | 5.9348e-10 | 3.2474e-08 | 2.4459e-08 | 1.235e-09 | 3.1193e-09 | 1.5617e-09 | 9.8004e-11
67234.844 | 2.4967e-08 | 3.0673e-08 | 5.7899e-10 | 3.194e-08 | 2.4543e-08 | 1.223e-09 | 3.1042e-09 | 1.5848e-09 | 9.6862e-11
67247.008 | 2.5458e-08 | 3.0547e-08 | 5.7434e-10 | 3.1788e-08 | 2.4107e-08 | 1.2286e-09 | 3.1079e-09 | 1.5738e-09 | 9.8805e-11
67259.18 | 2.516e-08 | 3.083e-08 | 5.8268e-10 | 3.1978e-08 | 2.4378e-08 | 1.2319e-09 | 3.1266e-09 | 1.5669e-09 | 9.7423e-11
67271.344 | 2.5399e-08 | 3.0568e-08 | 5.7432e-10 | 3.1837e-08 | 2.4296e-08 | 1.2352e-09 | 3.1794e-09 | 1.5688e-09 | 9.9375e-11
67283.508 | 2.5993e-08 | 3.1299e-08 | 5.9962e-10 | 3.2088e-08 | 2.4947e-08 | 1.2646e-09 | 3.1132e-09 | 1.5757e-09 | 9.8517e-11
67295.68 | 2.5935e-08 | 3.0936e-08 | 5.9154e-10 | 3.1985e-08 | 2.4543e-08 | 1.2338e-09 | 3.1221e-09 | 1.5887e-09 | 9.7903e-11
67307.844 | 2.5516e-08 | 3.0796e-08 | 5.8449e-10 | 3.2037e-08 | 2.4353e-08 | 1.2324e-09 | 3.1532e-09 | 1.582e-09 | 9.8734e-11
67320.008 | 2.5538e-08 | 3.1067e-08 | 5.8911e-10 | 3.2494e-08 | 2.4603e-08 | 1.2488e-09 | 3.2246e-09 | 1.6362e-09 | 1.0044e-10
67332.18 | 2.626e-08 | 3.1172e-08 | 6.1e-10 | 3.2593e-08 | 2.4793e-08 | 1.2337e-09 | 3.183e-09 | 1.6347e-09 | 1.0026e-10
67344.344 | 2.5884e-08 | 3.1083e-08 | 6.0267e-10 | 3.2364e-08 | 2.5034e-08 | 1.2433e-09 | 3.2099e-09 | 1.6137e-09 | 1.0081e-10
67356.516 | 2.5823e-08 | 3.0926e-08 | 5.941e-10 | 3.2685e-08 | 2.4733e-08 | 1.2466e-09 | 3.2073e-09 | 1.5975e-09 | 9.9567e-11
67368.68 | 2.5777e-08 | 3.034e-08 | 5.869e-10 | 3.2337e-08 | 2.4547e-08 | 1.2417e-09 | 3.1877e-09 | 1.6045e-09 | 1.0082e-10
67380.844 | 2.5838e-08 | 3.0841e-08 | 5.9334e-10 | 3.2568e-08 | 2.4767e-08 | 1.2448e-09 | 3.185e-09 | 1.5821e-09 | 1.0016e-10
67393.016 | 2.5985e-08 | 3.0729e-08 | 5.9037e-10 | 3.2435e-08 | 2.4827e-08 | 1.2626e-09 | 3.1991e-09 | 1.5974e-09 | 9.9689e-11
67405.18 | 2.6218e-08 | 3.0629e-08 | 5.9488e-10 | 3.1811e-08 | 2.4432e-08 | 1.2525e-09 | 3.1555e-09 | 1.5841e-09 | 9.9006e-11
67417.344 | 2.5662e-08 | 3.0542e-08 | 5.8255e-10 | 3.1721e-08 | 2.4342e-08 | 1.2239e-09 | 3.1325e-09 | 1.563e-09 | 1.005e-10
67429.516 | 2.5664e-08 | 3.0742e-08 | 5.9318e-10 | 3.1946e-08 | 2.43e-08 | 1.2433e-09 | 3.1522e-09 | 1.5937e-09 | 1.0078e-10
67441.68 | 2.5558e-08 | 3.0662e-08 | 5.796e-10 | 3.172e-08 | 2.4119e-08 | 1.2242e-09 | 3.1446e-09 | 1.593e-09 | 9.8714e-11
67453.852 | 2.5774e-08 | 3.0781e-08 | 5.8505e-10 | 3.1687e-08 | 2.4469e-08 | 1.2252e-09 | 3.1246e-09 | 1.5657e-09 | 9.8687e-11
67466.016 | 2.5375e-08 | 3.0478e-08 | 5.7098e-10 | 3.1017e-08 | 2.4111e-08 | 1.2372e-09 | 3.1477e-09 | 1.58e-09 | 9.849e-11
67478.18 | 2.5817e-08 | 3.0883e-08 | 5.836e-10 | 3.1343e-08 | 2.4411e-08 | 1.2466e-09 | 3.1251e-09 | 1.5807e-09 | 9.7693e-11
67490.352 | 2.663e-08 | 3.0476e-08 | 5.7952e-10 | 3.169e-08 | 2.4261e-08 | 1.2197e-09 | 3.0747e-09 | 1.5789e-09 | 9.8892e-11
67502.516 | 2.6053e-08 | 3.037e-08 | 5.789e-10 | 3.1236e-08 | 2.4035e-08 | 1.2448e-09 | 3.108e-09 | 1.5761e-09 | 9.9181e-11
67514.68 | 2.6057e-08 | 3.1008e-08 | 5.9032e-10 | 3.1841e-08 | 2.4736e-08 | 1.2594e-09 | 3.1415e-09 | 1.5959e-09 | 9.8907e-11
67526.852 | 2.606e-08 | 3.1204e-08 | 5.8872e-10 | 3.2902e-08 | 2.474e-08 | 1.2696e-09 | 3.155e-09 | 1.579e-09 | 9.9401e-11
67539.016 | 2.5691e-08 | 3.103e-08 | 5.7881e-10 | 3.177e-08 | 2.427e-08 | 1.2477e-09 | 3.1504e-09 | 1.5976e-09 | 9.9197e-11
67551.188 | 2.6309e-08 | 3.106e-08 | 5.8242e-10 | 3.2566e-08 | 2.5135e-08 | 1.2595e-09 | 3.2519e-09 | 1.6186e-09 | 1.0125e-10
67563.352 | 2.667e-08 | 3.2143e-08 | 6.1229e-10 | 3.3312e-08 | 2.5393e-08 | 1.2724e-09 | 3.2907e-09 | 1.6582e-09 | 1.0213e-10
67575.516 | 2.6754e-08 | 3.265e-08 | 6.1207e-10 | 3.3554e-08 | 2.5609e-08 | 1.2944e-09 | 3.2679e-09 | 1.6471e-09 | 1.0326e-10
67587.688 | 2.674e-08 | 3.2052e-08 | 6.0708e-10 | 3.3404e-08 | 2.5368e-08 | 1.273e-09 | 3.2816e-09 | 1.6438e-09 | 1.0199e-10
67599.852 | 2.6474e-08 | 3.1991e-08 | 6.1188e-10 | 3.3184e-08 | 2.5341e-08 | 1.2908e-09 | 3.2839e-09 | 1.638e-09 | 1.0179e-10
67612.016 | 2.6267e-08 | 3.1675e-08 | 6.0153e-10 | 3.3258e-08 | 2.5368e-08 | 1.2682e-09 | 3.2501e-09 | 1.6494e-09 | 1.0125e-10
67624.188 | 2.653e-08 | 3.1813e-08 | 6.0794e-10 | 3.3404e-08 | 2.5473e-08 | 1.2867e-09 | 3.2745e-09 | 1.6703e-09 | 1.035e-10
67636.352 | 2.6625e-08 | 3.1369e-08 | 6.0401e-10 | 3.2744e-08 | 2.5453e-08 | 1.2614e-09 | 3.2118e-09 | 1.6313e-09 | 9.9614e-11
67648.523 | 2.5695e-08 | 3.0431e-08 | 5.8384e-10 | 3.2036e-08 | 2.436e-08 | 1.2391e-09 | 3.1341e-09 | 1.5952e-09 | 9.868e-11
67660.688 | 2.5877e-08 | 3.0111e-08 | 5.6071e-10 | 3.1779e-08 | 2.4227e-08 | 1.245e-09 | 3.1016e-09 | 1.5532e-09 | 9.813e-11
67672.852 | 2.5517e-08 | 3.0142e-08 | 5.4806e-10 | 3.1371e-08 | 2.4094e-08 | 1.2317e-09 | 3.0922e-09 | 1.5544e-09 | 9.7339e-11
67685.023 | 2.515e-08 | 3.0278e-08 | 5.5592e-10 | 3.1331e-08 | 2.4153e-08 | 1.2276e-09 | 3.1292e-09 | 1.5739e-09 | 9.8211e-11
67697.188 | 2.5467e-08 | 3.0079e-08 | 5.645e-10 | 3.1413e-08 | 2.4194e-08 | 1.2317e-09 | 3.0956e-09 | 1.5552e-09 | 9.7981e-11
67709.352 | 2.5383e-08 | 3.0603e-08 | 5.6274e-10 | 3.1519e-08 | 2.4335e-08 | 1.2183e-09 | 3.1526e-09 | 1.5617e-09 | 9.968e-11
67721.523 | 2.5773e-08 | 3.0202e-08 | 5.5642e-10 | 3.197e-08 | 2.4464e-08 | 1.2689e-09 | 3.1764e-09 | 1.6353e-09 | 1.0014e-10
67733.688 | 2.6239e-08 | 3.0677e-08 | 5.8039e-10 | 3.1906e-08 | 2.4593e-08 | 1.2651e-09 | 3.1555e-09 | 1.5755e-09 | 9.8359e-11
67745.859 | 2.565e-08 | 3.0166e-08 | 5.6674e-10 | 3.1225e-08 | 2.4366e-08 | 1.2281e-09 | 3.1212e-09 | 1.5704e-09 | 9.7763e-11
67758.023 | 2.5731e-08 | 3.0151e-08 | 5.5916e-10 | 3.1631e-08 | 2.4488e-08 | 1.2583e-09 | 3.1666e-09 | 1.5901e-09 | 9.8752e-11
67770.188 | 2.615e-08 | 3.0524e-08 | 5.6179e-10 | 3.1633e-08 | 2.4411e-08 | 1.2312e-09 | 3.114e-09 | 1.6008e-09 | 9.8806e-11
67782.359 | 2.5949e-08 | 3.0434e-08 | 5.8609e-10 | 3.2298e-08 | 2.4878e-08 | 1.2471e-09 | 3.1954e-09 | 1.6326e-09 | 1.0015e-10
67794.523 | 2.6578e-08 | 3.1282e-08 | 5.9765e-10 | 3.2757e-08 | 2.5316e-08 | 1.2738e-09 | 3.204e-09 | 1.6327e-09 | 1.0048e-10
67806.688 | 2.6261e-08 | 3.0937e-08 | 5.8814e-10 | 3.246e-08 | 2.4793e-08 | 1.2546e-09 | 3.233e-09 | 1.6251e-09 | 1.0096e-10
67818.859 | 2.666e-08 | 3.1024e-08 | 5.9255e-10 | 3.2676e-08 | 2.5277e-08 | 1.2737e-09 | 3.1976e-09 | 1.6175e-09 | 1.0064e-10
67831.023 | 2.6149e-08 | 3.1269e-08 | 5.9431e-10 | 3.2716e-08 | 2.5215e-08 | 1.272e-09 | 3.2509e-09 | 1.6341e-09 | 1.0179e-10
67843.195 | 2.6283e-08 | 3.1142e-08 | 6.0889e-10 | 3.2798e-08 | 2.4998e-08 | 1.2757e-09 | 3.2714e-09 | 1.6659e-09 | 1.0258e-10
67855.359 | 2.6597e-08 | 3.175e-08 | 6.1241e-10 | 3.3045e-08 | 2.5433e-08 | 1.2794e-09 | 3.2568e-09 | 1.6314e-09 | 1.005e-10
67867.523 | 2.6413e-08 | 3.1123e-08 | 6.0956e-10 | 3.3161e-08 | 2.4904e-08 | 1.2793e-09 | 3.2675e-09 | 1.6668e-09 | 1.0266e-10
67879.695 | 2.7296e-08 | 3.2359e-08 | 6.1455e-10 | 3.3096e-08 | 2.5382e-08 | 1.2861e-09 | 3.2937e-09 | 1.6676e-09 | 1.0283e-10
67891.859 | 2.6904e-08 | 3.1431e-08 | 6.0385e-10 | 3.2738e-08 | 2.5277e-08 | 1.2889e-09 | 3.2624e-09 | 1.6472e-09 | 1.0264e-10
67904.023 | 2.6488e-08 | 3.1519e-08 | 5.9916e-10 | 3.2285e-08 | 2.5194e-08 | 1.271e-09 | 3.2198e-09 | 1.5956e-09 | 1.0031e-10
67916.195 | 2.6317e-08 | 3.0853e-08 | 5.911e-10 | 3.2008e-08 | 2.4903e-08 | 1.2582e-09 | 3.2234e-09 | 1.5993e-09 | 1.0094e-10
67928.359 | 2.6083e-08 | 3.1029e-08 | 5.9511e-10 | 3.2157e-08 | 2.4686e-08 | 1.282e-09 | 3.2487e-09 | 1.6513e-09 | 1.0157e-10
67940.531 | 2.6666e-08 | 3.1462e-08 | 6.0196e-10 | 3.2574e-08 | 2.518e-08 | 1.2667e-09 | 3.2528e-09 | 1.6322e-09 | 1.0197e-10
67952.695 | 2.6298e-08 | 3.1409e-08 | 5.9488e-10 | 3.2641e-08 | 2.541e-08 | 1.2736e-09 | 3.2148e-09 | 1.6176e-09 | 1.012e-10
67964.859 | 2.6244e-08 | 3.0883e-08 | 5.9432e-10 | 3.2532e-08 | 2.5221e-08 | 1.2858e-09 | 3.2628e-09 | 1.648e-09 | 1.0211e-10
67977.031 | 2.6306e-08 | 3.1326e-08 | 5.9859e-10 | 3.2295e-08 | 2.5195e-08 | 1.2613e-09 | 3.2664e-09 | 1.6431e-09 | 1.0307e-10
67989.195 | 2.6769e-08 | 3.1531e-08 | 6.1595e-10 | 3.3266e-08 | 2.5721e-08 | 1.2825e-09 | 3.2792e-09 | 1.6674e-09 | 1.03e-10
68001.359 | 2.7166e-08 | 3.1864e-08 | 6.143e-10 | 3.3227e-08 | 2.5707e-08 | 1.2838e-09 | 3.3153e-09 | 1.6751e-09 | 1.0458e-10
68013.531 | 2.7107e-08 | 3.2385e-08 | 6.2372e-10 | 3.3794e-08 | 2.5852e-08 | 1.2938e-09 | 3.3056e-09 | 1.6873e-09 | 1.0374e-10
68025.695 | 2.7333e-08 | 3.2109e-08 | 6.3067e-10 | 3.3493e-08 | 2.6013e-08 | 1.3014e-09 | 3.3358e-09 | 1.6827e-09 | 1.0568e-10
68037.867 | 2.704e-08 | 3.2153e-08 | 6.3198e-10 | 3.3185e-08 | 2.5677e-08 | 1.269e-09 | 3.3098e-09 | 1.6777e-09 | 1.0415e-10
68050.031 | 2.6358e-08 | 3.1224e-08 | 6.0821e-10 | 3.2309e-08 | 2.5049e-08 | 1.2761e-09 | 3.256e-09 | 1.644e-09 | 1.0259e-10
68062.195 | 2.6321e-08 | 3.1086e-08 | 6.1069e-10 | 3.3069e-08 | 2.5431e-08 | 1.2719e-09 | 3.2676e-09 | 1.6579e-09 | 1.0322e-10
68074.367 | 2.6974e-08 | 3.2255e-08 | 6.2376e-10 | 3.3245e-08 | 2.5292e-08 | 1.2746e-09 | 3.2533e-09 | 1.6419e-09 | 1.0276e-10
68086.531 | 2.639e-08 | 3.1144e-08 | 6.0156e-10 | 3.1778e-08 | 2.4733e-08 | 1.26e-09 | 3.1855e-09 | 1.6099e-09 | 1.0019e-10
68098.695 | 2.585e-08 | 3.0706e-08 | 6.0277e-10 | 3.2126e-08 | 2.436e-08 | 1.2438e-09 | 3.2221e-09 | 1.6072e-09 | 1.012e-10
68110.867 | 2.5679e-08 | 3.0698e-08 | 5.9196e-10 | 3.2228e-08 | 2.4704e-08 | 1.2551e-09 | 3.1685e-09 | 1.6075e-09 | 1.0079e-10
68123.031 | 2.5875e-08 | 3.0429e-08 | 5.8977e-10 | 3.2081e-08 | 2.4602e-08 | 1.2509e-09 | 3.1737e-09 | 1.6083e-09 | 1.0054e-10
68135.203 | 2.558e-08 | 3.0652e-08 | 5.9553e-10 | 3.2269e-08 | 2.4503e-08 | 1.2617e-09 | 3.2256e-09 | 1.616e-09 | 1.0042e-10
68147.367 | 2.6135e-08 | 3.0831e-08 | 6.0766e-10 | 3.2648e-08 | 2.5178e-08 | 1.2672e-09 | 3.2515e-09 | 1.648e-09 | 1.0241e-10
68159.531 | 2.6072e-08 | 3.0971e-08 | 6.0076e-10 | 3.2431e-08 | 2.5081e-08 | 1.259e-09 | 3.2205e-09 | 1.6442e-09 | 1.0114e-10
68171.703 | 2.5875e-08 | 3.0655e-08 | 5.9558e-10 | 3.2495e-08 | 2.5074e-08 | 1.2495e-09 | 3.2392e-09 | 1.6268e-09 | 1.0046e-10
68183.867 | 2.6927e-08 | 3.1136e-08 | 6.0457e-10 | 3.2954e-08 | 2.5333e-08 | 1.27e-09 | 3.2361e-09 | 1.6315e-09 | 1.0087e-10
68196.031 | 2.6526e-08 | 3.1074e-08 | 6.064e-10 | 3.2312e-08 | 2.4981e-08 | 1.2557e-09 | 3.2501e-09 | 1.6257e-09 | 1.0045e-10
68208.203 | 2.6055e-08 | 3.0839e-08 | 6.0613e-10 | 3.261e-08 | 2.469e-08 | 1.2606e-09 | 3.231e-09 | 1.6288e-09 | 1.0159e-10
68220.367 | 2.6042e-08 | 3.1178e-08 | 6.1635e-10 | 3.2777e-08 | 2.5089e-08 | 1.2481e-09 | 3.1974e-09 | 1.6214e-09 | 9.9104e-11
68232.539 | 2.597e-08 | 3.1326e-08 | 5.9362e-10 | 3.2462e-08 | 2.4711e-08 | 1.2594e-09 | 3.1895e-09 | 1.6177e-09 | 9.9827e-11
68244.703 | 2.5764e-08 | 3.0603e-08 | 5.892e-10 | 3.2106e-08 | 2.4673e-08 | 1.2567e-09 | 3.1725e-09 | 1.6229e-09 | 9.9526e-11
68256.867 | 2.5876e-08 | 3.0863e-08 | 5.9889e-10 | 3.2804e-08 | 2.4884e-08 | 1.2664e-09 | 3.223e-09 | 1.646e-09 | 1.0104e-10
68269.039 | 2.6313e-08 | 3.1296e-08 | 6.2116e-10 | 3.3407e-08 | 2.5601e-08 | 1.2984e-09 | 3.3193e-09 | 1.6771e-09 | 1.0416e-10
68281.203 | 2.6523e-08 | 3.1844e-08 | 6.3448e-10 | 3.3173e-08 | 2.5488e-08 | 1.2713e-09 | 3.3082e-09 | 1.6738e-09 | 1.033e-10
68293.367 | 2.6807e-08 | 3.1604e-08 | 6.3058e-10 | 3.3438e-08 | 2.553e-08 | 1.2876e-09 | 3.3187e-09 | 1.7016e-09 | 1.0406e-10
68305.539 | 2.7015e-08 | 3.0946e-08 | 6.134e-10 | 3.3246e-08 | 2.5344e-08 | 1.2796e-09 | 3.2997e-09 | 1.671e-09 | 1.0242e-10
68317.703 | 2.7093e-08 | 3.1288e-08 | 6.2094e-10 | 3.331e-08 | 2.5426e-08 | 1.2814e-09 | 3.3572e-09 | 1.7039e-09 | 1.047e-10
68329.875 | 2.6968e-08 | 3.1858e-08 | 6.3148e-10 | 3.4065e-08 | 2.6065e-08 | 1.3049e-09 | 3.3666e-09 | 1.6846e-09 | 1.052e-10
68342.039 | 2.7108e-08 | 3.1633e-08 | 6.2492e-10 | 3.2961e-08 | 2.559e-08 | 1.2737e-09 | 3.3001e-09 | 1.6502e-09 | 1.0241e-10
68354.203 | 2.6501e-08 | 3.079e-08 | 6.1402e-10 | 3.252e-08 | 2.4651e-08 | 1.257e-09 | 3.2337e-09 | 1.6149e-09 | 9.9028e-11
68366.375 | 2.6433e-08 | 3.0686e-08 | 5.9887e-10 | 3.239e-08 | 2.4707e-08 | 1.2448e-09 | 3.1418e-09 | 1.6153e-09 | 9.8944e-11
68378.539 | 2.5511e-08 | 2.9929e-08 | 5.8616e-10 | 3.1672e-08 | 2.406e-08 | 1.2485e-09 | 3.1559e-09 | 1.6059e-09 | 9.9942e-11
68390.703 | 2.5434e-08 | 3.0103e-08 | 5.888e-10 | 3.1742e-08 | 2.4507e-08 | 1.2341e-09 | 3.1786e-09 | 1.6069e-09 | 9.9238e-11
68402.875 | 2.5495e-08 | 2.9996e-08 | 5.8733e-10 | 3.2123e-08 | 2.4675e-08 | 1.2533e-09 | 3.2577e-09 | 1.6192e-09 | 1.0207e-10
68415.039 | 2.6285e-08 | 3.0501e-08 | 6.0889e-10 | 3.2374e-08 | 2.47e-08 | 1.2716e-09 | 3.2305e-09 | 1.6427e-09 | 1.0111e-10
68427.211 | 2.5907e-08 | 3.0402e-08 | 6.0106e-10 | 3.2844e-08 | 2.4943e-08 | 1.2567e-09 | 3.2566e-09 | 1.6628e-09 | 1.0119e-10
68439.375 | 2.567e-08 | 3.0611e-08 | 6.1802e-10 | 3.3055e-08 | 2.5145e-08 | 1.2538e-09 | 3.2441e-09 | 1.6175e-09 | 1.0131e-10
68451.539 | 2.6455e-08 | 3.0254e-08 | 5.9668e-10 | 3.184e-08 | 2.4609e-08 | 1.2467e-09 | 3.1869e-09 | 1.6105e-09 | 1.0007e-10
68463.711 | 2.5614e-08 | 2.9568e-08 | 5.9516e-10 | 3.1447e-08 | 2.4295e-08 | 1.2334e-09 | 3.1694e-09 | 1.5826e-09 | 9.8627e-11
68475.875 | 2.5444e-08 | 2.9687e-08 | 6.0238e-10 | 3.2101e-08 | 2.4629e-08 | 1.2387e-09 | 3.173e-09 | 1.6154e-09 | 9.9205e-11
68488.047 | 2.6385e-08 | 3.0007e-08 | 5.9142e-10 | 3.1901e-08 | 2.4561e-08 | 1.2378e-09 | 3.1704e-09 | 1.6037e-09 | 9.9885e-11
68500.211 | 2.5786e-08 | 3.0116e-08 | 5.8731e-10 | 3.2442e-08 | 2.4727e-08 | 1.2287e-09 | 3.1478e-09 | 1.5917e-09 | 9.895e-11
68512.375 | 2.5662e-08 | 2.9782e-08 | 5.8011e-10 | 3.1456e-08 | 2.4242e-08 | 1.226e-09 | 3.1269e-09 | 1.6028e-09 | 9.9552e-11
68524.547 | 2.582e-08 | 3.0153e-08 | 5.9069e-10 | 3.2176e-08 | 2.4232e-08 | 1.2324e-09 | 3.1633e-09 | 1.5931e-09 | 1.0002e-10
68536.711 | 2.5653e-08 | 3.0214e-08 | 5.9623e-10 | 3.2446e-08 | 2.4697e-08 | 1.2287e-09 | 3.2438e-09 | 1.6309e-09 | 1.0082e-10
68548.875 | 2.588e-08 | 3.0295e-08 | 5.8755e-10 | 3.1876e-08 | 2.4638e-08 | 1.2418e-09 | 3.1974e-09 | 1.6175e-09 | 1.0036e-10
68561.047 | 2.6364e-08 | 3.017e-08 | 6.124e-10 | 3.2631e-08 | 2.4921e-08 | 1.2532e-09 | 3.2349e-09 | 1.6372e-09 | 1.0117e-10
68573.211 | 2.5802e-08 | 3.0745e-08 | 6.1301e-10 | 3.3113e-08 | 2.551e-08 | 1.2908e-09 | 3.291e-09 | 1.6545e-09 | 1.0322e-10
68585.383 | 2.6213e-08 | 3.1513e-08 | 6.1977e-10 | 3.3167e-08 | 2.5428e-08 | 1.2721e-09 | 3.3569e-09 | 1.6912e-09 | 1.0416e-10
68597.547 | 2.6724e-08 | 3.2245e-08 | 6.4391e-10 | 3.4318e-08 | 2.5967e-08 | 1.3254e-09 | 3.4199e-09 | 1.7111e-09 | 1.0576e-10
68609.711 | 2.6809e-08 | 3.1984e-08 | 6.4153e-10 | 3.3938e-08 | 2.5803e-08 | 1.3019e-09 | 3.3836e-09 | 1.7086e-09 | 1.0449e-10
68621.883 | 2.6951e-08 | 3.2011e-08 | 6.516e-10 | 3.435e-08 | 2.6423e-08 | 1.3456e-09 | 3.4686e-09 | 1.705e-09 | 1.0592e-10
68634.047 | 2.724e-08 | 3.1635e-08 | 6.4688e-10 | 3.3623e-08 | 2.5526e-08 | 1.2811e-09 | 3.3043e-09 | 1.6745e-09 | 1.0343e-10
68646.211 | 2.6443e-08 | 3.0614e-08 | 6.1484e-10 | 3.2083e-08 | 2.487e-08 | 1.2448e-09 | 3.243e-09 | 1.6219e-09 | 1.0067e-10
68658.383 | 2.5229e-08 | 3.0415e-08 | 5.9784e-10 | 3.2105e-08 | 2.4793e-08 | 1.243e-09 | 3.221e-09 | 1.6056e-09 | 9.9025e-11
68670.547 | 2.5439e-08 | 3.0021e-08 | 5.9715e-10 | 3.1838e-08 | 2.4692e-08 | 1.2579e-09 | 3.2096e-09 | 1.617e-09 | 9.9366e-11
68682.719 | 2.5996e-08 | 2.9967e-08 | 5.8822e-10 | 3.176e-08 | 2.4382e-08 | 1.244e-09 | 3.1896e-09 | 1.6245e-09 | 9.9955e-11
68694.883 | 2.5489e-08 | 3.0347e-08 | 5.98e-10 | 3.197e-08 | 2.4467e-08 | 1.2448e-09 | 3.2003e-09 | 1.6201e-09 | 1.0055e-10
68707.047 | 2.5531e-08 | 3.0046e-08 | 5.9508e-10 | 3.2002e-08 | 2.4455e-08 | 1.2438e-09 | 3.2755e-09 | 1.6321e-09 | 1.0045e-10
68719.219 | 2.5813e-08 | 3.0171e-08 | 6.0878e-10 | 3.2354e-08 | 2.4697e-08 | 1.2525e-09 | 3.2257e-09 | 1.617e-09 | 1.0055e-10
68731.383 | 2.5802e-08 | 3.0241e-08 | 6.0937e-10 | 3.2352e-08 | 2.4983e-08 | 1.2668e-09 | 3.2407e-09 | 1.639e-09 | 1.0344e-10
68743.547 | 2.6351e-08 | 3.0778e-08 | 6.2833e-10 | 3.2961e-08 | 2.5027e-08 | 1.2698e-09 | 3.2694e-09 | 1.628e-09 | 1.0108e-10
68755.719 | 2.5488e-08 | 2.9567e-08 | 5.9623e-10 | 3.164e-08 | 2.4183e-08 | 1.2192e-09 | 3.1279e-09 | 1.5865e-09 | 9.8685e-11
68767.883 | 2.5239e-08 | 2.9039e-08 | 5.9631e-10 | 3.1701e-08 | 2.413e-08 | 1.2454e-09 | 3.1873e-09 | 1.6094e-09 | 1.0162e-10
68780.055 | 2.5628e-08 | 3.0064e-08 | 6.1023e-10 | 3.2694e-08 | 2.5113e-08 | 1.2856e-09 | 3.3277e-09 | 1.6671e-09 | 1.0262e-10
68792.219 | 2.6545e-08 | 3.0815e-08 | 6.3453e-10 | 3.331e-08 | 2.5619e-08 | 1.3047e-09 | 3.3736e-09 | 1.6956e-09 | 1.0471e-10
68804.383 | 2.6375e-08 | 3.1855e-08 | 6.4573e-10 | 3.3713e-08 | 2.553e-08 | 1.2833e-09 | 3.3688e-09 | 1.6973e-09 | 1.0492e-10
68816.555 | 2.6659e-08 | 3.1393e-08 | 6.5172e-10 | 3.3536e-08 | 2.5564e-08 | 1.3011e-09 | 3.3709e-09 | 1.6995e-09 | 1.0459e-10
68828.719 | 2.7162e-08 | 3.1281e-08 | 6.3595e-10 | 3.3706e-08 | 2.6021e-08 | 1.3205e-09 | 3.3937e-09 | 1.7136e-09 | 1.0549e-10
68840.883 | 2.695e-08 | 3.1447e-08 | 6.4093e-10 | 3.3682e-08 | 2.5744e-08 | 1.2929e-09 | 3.362e-09 | 1.6948e-09 | 1.0506e-10
68853.055 | 2.6767e-08 | 3.1572e-08 | 6.4282e-10 | 3.3444e-08 | 2.5731e-08 | 1.2992e-09 | 3.3723e-09 | 1.7036e-09 | 1.0431e-10
68865.219 | 2.7322e-08 | 3.1531e-08 | 6.5996e-10 | 3.3929e-08 | 2.6066e-08 | 1.3209e-09 | 3.3948e-09 | 1.7346e-09 | 1.0716e-10
68877.391 | 2.7072e-08 | 3.1719e-08 | 6.479e-10 | 3.4079e-08 | 2.6232e-08 | 1.3033e-09 | 3.3739e-09 | 1.7039e-09 | 1.0589e-10
68889.555 | 2.6806e-08 | 3.1815e-08 | 6.6004e-10 | 3.4394e-08 | 2.6214e-08 | 1.3274e-09 | 3.377e-09 | 1.7305e-09 | 1.0518e-10
68901.719 | 2.7275e-08 | 3.1015e-08 | 6.2457e-10 | 3.3008e-08 | 2.545e-08 | 1.273e-09 | 3.3048e-09 | 1.6723e-09 | 1.0314e-10
68913.891 | 2.6332e-08 | 3.0289e-08 | 6.0905e-10 | 3.1962e-08 | 2.4776e-08 | 1.252e-09 | 3.2183e-09 | 1.6092e-09 | 9.981e-11
68926.055 | 2.584e-08 | 2.9928e-08 | 6.0619e-10 | 3.1888e-08 | 2.4576e-08 | 1.2508e-09 | 3.2433e-09 | 1.6137e-09 | 1.007e-10
68938.219 | 2.5556e-08 | 2.9763e-08 | 5.9605e-10 | 3.1326e-08 | 2.4481e-08 | 1.2673e-09 | 3.1401e-09 | 1.5931e-09 | 9.9685e-11
68950.391 | 2.5465e-08 | 2.953e-08 | 5.9587e-10 | 3.1483e-08 | 2.4953e-08 | 1.2678e-09 | 3.2113e-09 | 1.6049e-09 | 1.0066e-10
68962.555 | 2.6143e-08 | 2.966e-08 | 6.0759e-10 | 3.2098e-08 | 2.5196e-08 | 1.2842e-09 | 3.2346e-09 | 1.6449e-09 | 1.0057e-10
68974.727 | 2.6573e-08 | 3.0503e-08 | 6.2424e-10 | 3.3083e-08 | 2.5482e-08 | 1.2989e-09 | 3.3297e-09 | 1.7034e-09 | 1.0459e-10
68986.891 | 2.6666e-08 | 3.0721e-08 | 6.1184e-10 | 3.3207e-08 | 2.5426e-08 | 1.3024e-09 | 3.3451e-09 | 1.6612e-09 | 1.0486e-10
68999.055 | 2.674e-08 | 3.13e-08 | 6.3039e-10 | 3.2982e-08 | 2.5709e-08 | 1.2851e-09 | 3.354e-09 | 1.7137e-09 | 1.0504e-10
69011.227 | 2.6754e-08 | 3.2359e-08 | 6.3496e-10 | 3.3451e-08 | 2.5794e-08 | 1.3038e-09 | 3.3919e-09 | 1.7104e-09 | 1.0478e-10
69023.391 | 2.7046e-08 | 3.0405e-08 | 6.13e-10 | 3.2023e-08 | 2.4557e-08 | 1.2586e-09 | 3.2408e-09 | 1.6274e-09 | 1.0064e-10
69035.555 | 2.5939e-08 | 2.9981e-08 | 5.975e-10 | 3.2186e-08 | 2.455e-08 | 1.2579e-09 | 3.2003e-09 | 1.6202e-09 | 1.0095e-10
69047.727 | 2.5893e-08 | 2.9866e-08 | 6.0246e-10 | 3.2212e-08 | 2.4553e-08 | 1.2383e-09 | 3.1852e-09 | 1.6048e-09 | 9.984e-11
69059.891 | 2.5569e-08 | 2.9615e-08 | 5.9093e-10 | 3.1896e-08 | 2.4422e-08 | 1.2459e-09 | 3.233e-09 | 1.6327e-09 | 9.9378e-11
69072.063 | 2.5864e-08 | 2.979e-08 | 6.1755e-10 | 3.185e-08 | 2.4562e-08 | 1.2554e-09 | 3.1787e-09 | 1.5789e-09 | 9.8986e-11
69084.227 | 2.5464e-08 | 2.9251e-08 | 5.9792e-10 | 3.1595e-08 | 2.4406e-08 | 1.2429e-09 | 3.1527e-09 | 1.5945e-09 | 9.8661e-11
69096.391 | 2.5166e-08 | 2.9605e-08 | 5.9784e-10 | 3.1696e-08 | 2.4644e-08 | 1.2517e-09 | 3.2245e-09 | 1.6332e-09 | 1.0029e-10
69108.563 | 2.5604e-08 | 3.0053e-08 | 6.1624e-10 | 3.2104e-08 | 2.479e-08 | 1.2555e-09 | 3.2249e-09 | 1.6433e-09 | 1.0128e-10
69120.727 | 2.5772e-08 | 3.0157e-08 | 6.0269e-10 | 3.2117e-08 | 2.4643e-08 | 1.2613e-09 | 3.2463e-09 | 1.6241e-09 | 1.0144e-10
69132.891 | 2.5839e-08 | 3.0237e-08 | 6.0824e-10 | 3.2326e-08 | 2.5082e-08 | 1.2561e-09 | 3.2309e-09 | 1.6132e-09 | 1.0119e-10
69145.063 | 2.5782e-08 | 3.0002e-08 | 6.0098e-10 | 3.1755e-08 | 2.4505e-08 | 1.2405e-09 | 3.2132e-09 | 1.6217e-09 | 1.0175e-10
69157.227 | 2.5919e-08 | 3.0159e-08 | 6.2877e-10 | 3.3101e-08 | 2.5167e-08 | 1.2569e-09 | 3.218e-09 | 1.6279e-09 | 1.0015e-10
69169.398 | 2.5637e-08 | 2.96e-08 | 6.0118e-10 | 3.1505e-08 | 2.4535e-08 | 1.2295e-09 | 3.1388e-09 | 1.5874e-09 | 9.9069e-11
69181.563 | 2.5885e-08 | 2.9169e-08 | 5.9368e-10 | 3.1174e-08 | 2.4199e-08 | 1.2085e-09 | 3.1448e-09 | 1.5693e-09 | 9.735e-11
69193.727 | 2.5145e-08 | 2.8837e-08 | 5.7978e-10 | 3.0743e-08 | 2.3895e-08 | 1.2292e-09 | 3.102e-09 | 1.5715e-09 | 9.7342e-11
69205.898 | 2.5558e-08 | 2.8679e-08 | 5.7993e-10 | 3.117e-08 | 2.4248e-08 | 1.2318e-09 | 3.166e-09 | 1.611e-09 | 9.9417e-11
69218.063 | 2.5485e-08 | 2.9507e-08 | 5.9544e-10 | 3.1807e-08 | 2.4472e-08 | 1.2469e-09 | 3.148e-09 | 1.6224e-09 | 9.9592e-11
69230.227 | 2.534e-08 | 2.8888e-08 | 5.9635e-10 | 3.1582e-08 | 2.435e-08 | 1.2507e-09 | 3.1957e-09 | 1.5998e-09 | 9.8813e-11
69242.398 | 2.4711e-08 | 2.9094e-08 | 5.9121e-10 | 3.1327e-08 | 2.4302e-08 | 1.2488e-09 | 3.1632e-09 | 1.6119e-09 | 1.0072e-10
69254.563 | 2.5433e-08 | 2.9539e-08 | 5.9564e-10 | 3.166e-08 | 2.4266e-08 | 1.235e-09 | 3.2036e-09 | 1.6147e-09 | 1.0012e-10
69266.734 | 2.596e-08 | 2.9482e-08 | 5.9662e-10 | 3.1946e-08 | 2.4481e-08 | 1.2381e-09 | 3.1172e-09 | 1.543e-09 | 9.8222e-11
69278.898 | 2.4929e-08 | 2.8743e-08 | 5.8009e-10 | 3.079e-08 | 2.4047e-08 | 1.2273e-09 | 3.0805e-09 | 1.553e-09 | 9.7229e-11
69291.063 | 2.5077e-08 | 2.8812e-08 | 5.7043e-10 | 3.1179e-08 | 2.4192e-08 | 1.2073e-09 | 3.1134e-09 | 1.5902e-09 | 9.907e-11
69303.234 | 2.5462e-08 | 2.9228e-08 | 5.8695e-10 | 3.1764e-08 | 2.4601e-08 | 1.2417e-09 | 3.2154e-09 | 1.614e-09 | 1.0066e-10
69315.398 | 2.6135e-08 | 3.0002e-08 | 6.2266e-10 | 3.2496e-08 | 2.4991e-08 | 1.272e-09 | 3.2984e-09 | 1.6599e-09 | 1.0364e-10
69327.563 | 2.6217e-08 | 3.0375e-08 | 6.2456e-10 | 3.2482e-08 | 2.5098e-08 | 1.2532e-09 | 3.273e-09 | 1.6569e-09 | 1.0147e-10
69339.734 | 2.6172e-08 | 2.988e-08 | 6.0849e-10 | 3.1891e-08 | 2.4798e-08 | 1.2558e-09 | 3.2267e-09 | 1.6277e-09 | 1.0047e-10
69351.898 | 2.5534e-08 | 2.9801e-08 | 6.0501e-10 | 3.2355e-08 | 2.4848e-08 | 1.264e-09 | 3.3132e-09 | 1.665e-09 | 1.0234e-10
69364.07 | 2.6697e-08 | 3.0576e-08 | 6.2481e-10 | 3.2963e-08 | 2.5733e-08 | 1.2817e-09 | 3.3332e-09 | 1.707e-09 | 1.0586e-10
69376.234 | 2.7503e-08 | 3.1417e-08 | 6.5048e-10 | 3.3538e-08 | 2.6102e-08 | 1.3033e-09 | 3.308e-09 | 1.7115e-09 | 1.052e-10
69388.398 | 2.6617e-08 | 3.0336e-08 | 6.2804e-10 | 3.2712e-08 | 2.5538e-08 | 1.2873e-09 | 3.3382e-09 | 1.6678e-09 | 1.0529e-10
69400.57 | 2.67e-08 | 3.0677e-08 | 6.3e-10 | 3.3181e-08 | 2.5527e-08 | 1.2775e-09 | 3.3605e-09 | 1.678e-09 | 1.0426e-10
69412.734 | 2.6577e-08 | 3.0767e-08 | 6.32e-10 | 3.3584e-08 | 2.549e-08 | 1.2913e-09 | 3.3681e-09 | 1.6834e-09 | 1.0553e-10
69424.898 | 2.6902e-08 | 3.0743e-08 | 6.2149e-10 | 3.3031e-08 | 2.5688e-08 | 1.2893e-09 | 3.3391e-09 | 1.6685e-09 | 1.0524e-10
69437.07 | 2.6375e-08 | 3.0669e-08 | 6.09e-10 | 3.1884e-08 | 2.5024e-08 | 1.2711e-09 | 3.3021e-09 | 1.6539e-09 | 1.0162e-10
69449.234 | 2.6137e-08 | 3.0679e-08 | 6.275e-10 | 3.2938e-08 | 2.5324e-08 | 1.2876e-09 | 3.2996e-09 | 1.6685e-09 | 1.0273e-10
69461.406 | 2.5549e-08 | 2.9811e-08 | 6.0861e-10 | 3.1591e-08 | 2.4577e-08 | 1.2436e-09 | 3.2545e-09 | 1.6279e-09 | 1.013e-10
69473.57 | 2.5656e-08 | 2.9538e-08 | 6.0899e-10 | 3.1984e-08 | 2.4873e-08 | 1.2576e-09 | 3.2549e-09 | 1.6475e-09 | 1.0198e-10
69485.734 | 2.6003e-08 | 3.0097e-08 | 6.1802e-10 | 3.2705e-08 | 2.513e-08 | 1.2628e-09 | 3.2743e-09 | 1.6376e-09 | 1.0211e-10
69497.906 | 2.5613e-08 | 2.9937e-08 | 6.1582e-10 | 3.2115e-08 | 2.4988e-08 | 1.267e-09 | 3.2566e-09 | 1.6262e-09 | 1.0087e-10
69510.07 | 2.602e-08 | 2.9477e-08 | 5.9446e-10 | 3.1761e-08 | 2.4454e-08 | 1.2544e-09 | 3.1754e-09 | 1.6175e-09 | 1.01e-10
69522.234 | 2.5375e-08 | 2.9458e-08 | 6.0457e-10 | 3.1938e-08 | 2.4597e-08 | 1.2614e-09 | 3.2313e-09 | 1.6241e-09 | 1.0066e-10
69534.406 | 2.5544e-08 | 2.9661e-08 | 6.0399e-10 | 3.2049e-08 | 2.4945e-08 | 1.2649e-09 | 3.2691e-09 | 1.6298e-09 | 1.034e-10
69546.57 | 2.5895e-08 | 2.9839e-08 | 6.0476e-10 | 3.2195e-08 | 2.4921e-08 | 1.2882e-09 | 3.2715e-09 | 1.6369e-09 | 1.0142e-10
69558.742 | 2.6202e-08 | 3.0033e-08 | 6.122e-10 | 3.2023e-08 | 2.5063e-08 | 1.2626e-09 | 3.2571e-09 | 1.6461e-09 | 1.0052e-10
69570.906 | 2.5747e-08 | 2.973e-08 | 6.074e-10 | 3.1486e-08 | 2.4705e-08 | 1.2686e-09 | 3.2499e-09 | 1.6241e-09 | 1.0219e-10
69583.07 | 2.5674e-08 | 2.952e-08 | 6.0546e-10 | 3.211e-08 | 2.4716e-08 | 1.2621e-09 | 3.2421e-09 | 1.6321e-09 | 1.0002e-10
69595.242 | 2.565e-08 | 3.0087e-08 | 6.0341e-10 | 3.1791e-08 | 2.4997e-08 | 1.2452e-09 | 3.2197e-09 | 1.6491e-09 | 1.0176e-10
69607.406 | 2.5235e-08 | 2.9459e-08 | 6.0674e-10 | 3.2159e-08 | 2.4509e-08 | 1.2474e-09 | 3.2437e-09 | 1.618e-09 | 9.9284e-11
69619.57 | 2.7246e-08 | 3.069e-08 | 6.2974e-10 | 3.2768e-08 | 2.5451e-08 | 1.288e-09 | 3.3272e-09 | 1.6747e-09 | 1.0373e-10
69631.742 | 2.6081e-08 | 3.0338e-08 | 6.1842e-10 | 3.2197e-08 | 2.4874e-08 | 1.2553e-09 | 3.2725e-09 | 1.6345e-09 | 1.0231e-10
69643.906 | 2.5548e-08 | 2.9909e-08 | 6.0137e-10 | 3.1913e-08 | 2.4887e-08 | 1.2604e-09 | 3.2707e-09 | 1.6542e-09 | 1.0286e-10
69656.078 | 2.6133e-08 | 2.9926e-08 | 6.2183e-10 | 3.2579e-08 | 2.495e-08 | 1.272e-09 | 3.2752e-09 | 1.6703e-09 | 1.041e-10
69668.242 | 2.6393e-08 | 3.102e-08 | 6.4084e-10 | 3.3077e-08 | 2.5643e-08 | 1.2935e-09 | 3.3632e-09 | 1.6786e-09 | 1.0406e-10
69680.406 | 2.6499e-08 | 3.0582e-08 | 6.4668e-10 | 3.2866e-08 | 2.5248e-08 | 1.3023e-09 | 3.2851e-09 | 1.6522e-09 | 1.0509e-10
69692.578 | 2.6529e-08 | 3.0894e-08 | 6.4439e-10 | 3.3431e-08 | 2.5575e-08 | 1.2866e-09 | 3.3061e-09 | 1.6503e-09 | 1.0389e-10
69704.742 | 2.6448e-08 | 3.0274e-08 | 6.1384e-10 | 3.219e-08 | 2.5073e-08 | 1.2737e-09 | 3.2976e-09 | 1.6466e-09 | 1.0302e-10
69716.906 | 2.5734e-08 | 3.0156e-08 | 6.2303e-10 | 3.2386e-08 | 2.5225e-08 | 1.2876e-09 | 3.3083e-09 | 1.653e-09 | 1.0523e-10
69729.078 | 2.6071e-08 | 3.012e-08 | 6.2861e-10 | 3.25e-08 | 2.5312e-08 | 1.2673e-09 | 3.3091e-09 | 1.6453e-09 | 1.0356e-10
69741.242 | 2.6028e-08 | 2.9894e-08 | 6.1719e-10 | 3.2006e-08 | 2.5251e-08 | 1.2731e-09 | 3.2611e-09 | 1.6494e-09 | 1.0458e-10
69753.414 | 2.6109e-08 | 2.9739e-08 | 6.2626e-10 | 3.2983e-08 | 2.5295e-08 | 1.3035e-09 | 3.3636e-09 | 1.6869e-09 | 1.0427e-10
69765.578 | 2.655e-08 | 3.0179e-08 | 6.3862e-10 | 3.2669e-08 | 2.5366e-08 | 1.2776e-09 | 3.3084e-09 | 1.6553e-09 | 1.0362e-10
69777.742 | 2.6074e-08 | 3.042e-08 | 6.4971e-10 | 3.2837e-08 | 2.5592e-08 | 1.2865e-09 | 3.3354e-09 | 1.6775e-09 | 1.0405e-10
69789.914 | 2.6323e-08 | 3.1044e-08 | 6.4456e-10 | 3.2838e-08 | 2.5268e-08 | 1.2663e-09 | 3.3228e-09 | 1.6871e-09 | 1.046e-10
69802.078 | 2.6196e-08 | 3.0341e-08 | 6.4263e-10 | 3.2615e-08 | 2.5252e-08 | 1.2824e-09 | 3.3232e-09 | 1.6937e-09 | 1.0422e-10
69814.242 | 2.5856e-08 | 3.0182e-08 | 6.3897e-10 | 3.2467e-08 | 2.5303e-08 | 1.2833e-09 | 3.3059e-09 | 1.6642e-09 | 1.0458e-10
69826.414 | 2.6102e-08 | 3.0419e-08 | 6.2913e-10 | 3.2506e-08 | 2.5187e-08 | 1.2585e-09 | 3.3107e-09 | 1.6732e-09 | 1.0532e-10
69838.578 | 2.8792e-08 | 3.1744e-08 | 6.7959e-10 | 3.4088e-08 | 2.682e-08 | 1.3158e-09 | 3.4006e-09 | 1.7305e-09 | 1.0691e-10
69850.75 | 2.6892e-08 | 3.1527e-08 | 6.5945e-10 | 3.3927e-08 | 2.6176e-08 | 1.3156e-09 | 3.4111e-09 | 1.7367e-09 | 1.0769e-10
69862.914 | 2.6899e-08 | 3.1313e-08 | 6.5623e-10 | 3.4253e-08 | 2.6392e-08 | 1.3265e-09 | 3.4803e-09 | 1.7676e-09 | 1.083e-10
69875.078 | 2.7415e-08 | 3.1701e-08 | 6.7098e-10 | 3.4084e-08 | 2.6685e-08 | 1.3314e-09 | 3.4694e-09 | 1.7596e-09 | 1.0919e-10
69887.25 | 2.7744e-08 | 3.2108e-08 | 6.844e-10 | 3.4476e-08 | 2.6606e-08 | 1.3405e-09 | 3.4868e-09 | 1.7634e-09 | 1.1118e-10
69899.414 | 2.779e-08 | 3.2477e-08 | 6.8451e-10 | 3.4762e-08 | 2.6865e-08 | 1.3495e-09 | 3.5435e-09 | 1.7766e-09 | 1.1097e-10
69911.578 | 2.7802e-08 | 3.1651e-08 | 6.9006e-10 | 3.4666e-08 | 2.6582e-08 | 1.3304e-09 | 3.4276e-09 | 1.7218e-09 | 1.0707e-10
69923.75 | 2.6596e-08 | 3.0552e-08 | 6.4635e-10 | 3.3262e-08 | 2.5714e-08 | 1.2922e-09 | 3.3718e-09 | 1.6962e-09 | 1.0503e-10
69935.914 | 2.6569e-08 | 3.0648e-08 | 6.4184e-10 | 3.229e-08 | 2.5482e-08 | 1.279e-09 | 3.3282e-09 | 1.65e-09 | 1.0434e-10
69948.086 | 2.6529e-08 | 3.0622e-08 | 6.2869e-10 | 3.2513e-08 | 2.5478e-08 | 1.3029e-09 | 3.3339e-09 | 1.6756e-09 | 1.0443e-10
69960.25 | 2.6349e-08 | 3.0436e-08 | 6.2217e-10 | 3.2482e-08 | 2.5057e-08 | 1.2685e-09 | 3.2419e-09 | 1.6391e-09 | 1.0143e-10
69972.414 | 2.5986e-08 | 2.978e-08 | 6.0677e-10 | 3.1474e-08 | 2.493e-08 | 1.2615e-09 | 3.2179e-09 | 1.6156e-09 | 1.0159e-10
69984.586 | 2.6323e-08 | 2.9865e-08 | 6.1881e-10 | 3.162e-08 | 2.5202e-08 | 1.2865e-09 | 3.2577e-09 | 1.6489e-09 | 1.046e-10
69996.75 | 2.649e-08 | 3.0247e-08 | 6.2561e-10 | 3.2241e-08 | 2.52e-08 | 1.2825e-09 | 3.2954e-09 | 1.6556e-09 | 1.0405e-10
70008.922 | 2.6133e-08 | 2.991e-08 | 6.2359e-10 | 3.1633e-08 | 2.5135e-08 | 1.2711e-09 | 3.2607e-09 | 1.6334e-09 | 1.0287e-10
70021.086 | 2.5877e-08 | 3.0168e-08 | 6.3416e-10 | 3.2105e-08 | 2.5435e-08 | 1.2825e-09 | 3.3124e-09 | 1.694e-09 | 1.0545e-10
70033.25 | 2.6529e-08 | 3.071e-08 | 6.4626e-10 | 3.3136e-08 | 2.5787e-08 | 1.304e-09 | 3.3725e-09 | 1.7089e-09 | 1.0657e-10
70045.422 | 2.6924e-08 | 3.0992e-08 | 6.5934e-10 | 3.3101e-08 | 2.5945e-08 | 1.3101e-09 | 3.3846e-09 | 1.7151e-09 | 1.0502e-10
70057.586 | 2.7118e-08 | 3.0764e-08 | 6.6148e-10 | 3.3344e-08 | 2.6235e-08 | 1.3072e-09 | 3.4502e-09 | 1.7454e-09 | 1.0867e-10
70069.75 | 2.7232e-08 | 3.134e-08 | 6.8122e-10 | 3.3373e-08 | 2.6069e-08 | 1.3225e-09 | 3.3705e-09 | 1.7023e-09 | 1.0675e-10
70081.922 | 2.677e-08 | 3.0583e-08 | 6.4281e-10 | 3.2466e-08 | 2.5455e-08 | 1.2755e-09 | 3.3155e-09 | 1.6599e-09 | 1.046e-10
70094.086 | 2.6624e-08 | 3.0795e-08 | 6.4906e-10 | 3.2701e-08 | 2.5792e-08 | 1.2805e-09 | 3.3137e-09 | 1.6725e-09 | 1.0342e-10
70106.258 | 2.6482e-08 | 3.0955e-08 | 6.4376e-10 | 3.2631e-08 | 2.5543e-08 | 1.3016e-09 | 3.3309e-09 | 1.7052e-09 | 1.0553e-10
70118.422 | 2.6641e-08 | 3.1333e-08 | 6.598e-10 | 3.3388e-08 | 2.6212e-08 | 1.3139e-09 | 3.3499e-09 | 1.7265e-09 | 1.0807e-10
70130.586 | 2.7156e-08 | 3.0594e-08 | 6.3861e-10 | 3.2552e-08 | 2.5751e-08 | 1.3039e-09 | 3.3682e-09 | 1.6769e-09 | 1.0588e-10
70142.758 | 2.6524e-08 | 3.0802e-08 | 6.5069e-10 | 3.2708e-08 | 2.5865e-08 | 1.3148e-09 | 3.3708e-09 | 1.6996e-09 | 1.0629e-10
70154.922 | 2.6417e-08 | 3.1021e-08 | 6.614e-10 | 3.2666e-08 | 2.5665e-08 | 1.2935e-09 | 3.3882e-09 | 1.6959e-09 | 1.0765e-10
70167.086 | 2.6609e-08 | 3.1459e-08 | 6.5829e-10 | 3.3041e-08 | 2.596e-08 | 1.3025e-09 | 3.3809e-09 | 1.7392e-09 | 1.0826e-10
70179.258 | 2.8285e-08 | 3.2236e-08 | 6.8832e-10 | 3.4108e-08 | 2.6756e-08 | 1.3595e-09 | 3.4498e-09 | 1.7484e-09 | 1.098e-10
70191.422 | 2.7052e-08 | 3.1798e-08 | 6.8457e-10 | 3.3837e-08 | 2.6619e-08 | 1.3285e-09 | 3.4463e-09 | 1.7404e-09 | 1.0873e-10
70203.594 | 2.7462e-08 | 3.2229e-08 | 6.9056e-10 | 3.4049e-08 | 2.7236e-08 | 1.3363e-09 | 3.4309e-09 | 1.7307e-09 | 1.0917e-10
70215.758 | 2.7882e-08 | 3.1841e-08 | 6.7352e-10 | 3.3721e-08 | 2.6529e-08 | 1.3318e-09 | 3.4682e-09 | 1.7751e-09 | 1.1026e-10
70227.922 | 2.7819e-08 | 3.2414e-08 | 6.9088e-10 | 3.4232e-08 | 2.7078e-08 | 1.3397e-09 | 3.4693e-09 | 1.7409e-09 | 1.1052e-10
70240.094 | 2.7825e-08 | 3.2402e-08 | 6.8311e-10 | 3.4081e-08 | 2.691e-08 | 1.3431e-09 | 3.4671e-09 | 1.7447e-09 | 1.0995e-10
70252.258 | 2.7497e-08 | 3.2452e-08 | 7.036e-10 | 3.4262e-08 | 2.6604e-08 | 1.3328e-09 | 3.4367e-09 | 1.7489e-09 | 1.1025e-10
70264.422 | 2.7372e-08 | 3.2347e-08 | 6.9627e-10 | 3.4137e-08 | 2.6812e-08 | 1.3398e-09 | 3.4688e-09 | 1.7658e-09 | 1.1143e-10
70276.594 | 2.7719e-08 | 3.2032e-08 | 7.089e-10 | 3.489e-08 | 2.7272e-08 | 1.3609e-09 | 3.4765e-09 | 1.7625e-09 | 1.1163e-10
70288.758 | 2.7809e-08 | 3.1531e-08 | 6.9288e-10 | 3.371e-08 | 2.6335e-08 | 1.3388e-09 | 3.3979e-09 | 1.7385e-09 | 1.0868e-10
70300.93 | 2.7422e-08 | 3.1581e-08 | 6.7782e-10 | 3.3251e-08 | 2.651e-08 | 1.3387e-09 | 3.4051e-09 | 1.7103e-09 | 1.0856e-10
70313.094 | 2.7703e-08 | 3.1589e-08 | 6.8135e-10 | 3.3388e-08 | 2.6856e-08 | 1.3333e-09 | 3.4336e-09 | 1.7532e-09 | 1.096e-10
70325.258 | 2.7241e-08 | 3.2101e-08 | 6.6635e-10 | 3.3695e-08 | 2.6278e-08 | 1.3114e-09 | 3.3523e-09 | 1.6916e-09 | 1.0745e-10
70337.43 | 2.7449e-08 | 3.1594e-08 | 6.637e-10 | 3.2966e-08 | 2.6304e-08 | 1.308e-09 | 3.4071e-09 | 1.7004e-09 | 1.0848e-10
70349.594 | 2.7133e-08 | 3.1858e-08 | 6.7373e-10 | 3.336e-08 | 2.697e-08 | 1.3282e-09 | 3.3935e-09 | 1.7354e-09 | 1.0843e-10
70361.758 | 2.7234e-08 | 3.1907e-08 | 6.6526e-10 | 3.293e-08 | 2.6124e-08 | 1.3172e-09 | 3.3504e-09 | 1.6961e-09 | 1.0651e-10
70373.93 | 2.6806e-08 | 3.1148e-08 | 6.6313e-10 | 3.3093e-08 | 2.6029e-08 | 1.3088e-09 | 3.359e-09 | 1.6998e-09 | 1.0761e-10
70386.094 | 2.6902e-08 | 3.1627e-08 | 6.8113e-10 | 3.3188e-08 | 2.6217e-08 | 1.3304e-09 | 3.4267e-09 | 1.7275e-09 | 1.0904e-10
70398.266 | 2.7091e-08 | 3.2376e-08 | 6.9128e-10 | 3.4098e-08 | 2.7466e-08 | 1.352e-09 | 3.5182e-09 | 1.7729e-09 | 1.1131e-10
70410.43 | 2.8139e-08 | 3.2215e-08 | 6.96e-10 | 3.368e-08 | 2.6802e-08 | 1.3485e-09 | 3.443e-09 | 1.7189e-09 | 1.0894e-10
70422.594 | 2.7419e-08 | 3.1905e-08 | 6.9731e-10 | 3.4518e-08 | 2.7485e-08 | 1.3592e-09 | 3.4464e-09 | 1.7659e-09 | 1.0938e-10
70434.766 | 2.7985e-08 | 3.3211e-08 | 7.1157e-10 | 3.3928e-08 | 2.6745e-08 | 1.3778e-09 | 3.4716e-09 | 1.7868e-09 | 1.1145e-10
70446.93 | 2.7696e-08 | 3.2338e-08 | 7.145e-10 | 3.4316e-08 | 2.6831e-08 | 1.3797e-09 | 3.4808e-09 | 1.7618e-09 | 1.1126e-10
70459.094 | 2.7342e-08 | 3.1631e-08 | 6.8529e-10 | 3.3181e-08 | 2.6601e-08 | 1.3647e-09 | 3.3857e-09 | 1.7074e-09 | 1.0944e-10
70471.266 | 2.6913e-08 | 3.1723e-08 | 6.879e-10 | 3.3153e-08 | 2.6283e-08 | 1.3614e-09 | 3.3667e-09 | 1.7215e-09 | 1.1009e-10
70483.43 | 2.6911e-08 | 3.1465e-08 | 6.8692e-10 | 3.2997e-08 | 2.6599e-08 | 1.3585e-09 | 3.3648e-09 | 1.7034e-09 | 1.0789e-10
70495.602 | 2.6894e-08 | 3.1569e-08 | 6.8386e-10 | 3.2778e-08 | 2.6251e-08 | 1.372e-09 | 3.372e-09 | 1.7176e-09 | 1.094e-10
70507.766 | 2.6968e-08 | 3.2081e-08 | 6.7235e-10 | 3.2555e-08 | 2.6132e-08 | 1.3439e-09 | 3.3586e-09 | 1.6853e-09 | 1.0718e-10
70519.93 | 2.6809e-08 | 3.1165e-08 | 6.7392e-10 | 3.2985e-08 | 2.6305e-08 | 1.3642e-09 | 3.3616e-09 | 1.6842e-09 | 1.0795e-10
70532.102 | 2.6909e-08 | 3.0955e-08 | 6.5651e-10 | 3.2462e-08 | 2.604e-08 | 1.3529e-09 | 3.4074e-09 | 1.7203e-09 | 1.0899e-10
70544.266 | 2.7449e-08 | 3.2208e-08 | 6.7857e-10 | 3.3303e-08 | 2.6751e-08 | 1.3942e-09 | 3.4372e-09 | 1.728e-09 | 1.0947e-10
70556.43 | 2.7834e-08 | 3.2022e-08 | 6.8119e-10 | 3.3519e-08 | 2.6902e-08 | 1.3915e-09 | 3.4472e-09 | 1.7581e-09 | 1.121e-10
70568.602 | 2.8378e-08 | 3.2021e-08 | 6.7266e-10 | 3.3444e-08 | 2.6989e-08 | 1.371e-09 | 3.3511e-09 | 1.7439e-09 | 1.1108e-10
70580.766 | 2.8068e-08 | 3.2455e-08 | 6.7586e-10 | 3.3461e-08 | 2.6893e-08 | 1.3678e-09 | 3.4063e-09 | 1.7232e-09 | 1.099e-10
70592.938 | 2.7633e-08 | 3.2202e-08 | 6.8403e-10 | 3.3537e-08 | 2.6818e-08 | 1.3724e-09 | 3.4587e-09 | 1.7385e-09 | 1.1147e-10
70605.102 | 2.7883e-08 | 3.2444e-08 | 6.9161e-10 | 3.3533e-08 | 2.6887e-08 | 1.3659e-09 | 3.4499e-09 | 1.7412e-09 | 1.1078e-10
70617.266 | 2.7732e-08 | 3.2608e-08 | 7.1362e-10 | 3.39e-08 | 2.708e-08 | 1.3851e-09 | 3.4517e-09 | 1.778e-09 | 1.124e-10
70629.438 | 2.7677e-08 | 3.2343e-08 | 7.1874e-10 | 3.4168e-08 | 2.719e-08 | 1.3898e-09 | 3.4463e-09 | 1.7471e-09 | 1.1206e-10
70641.602 | 2.8227e-08 | 3.1814e-08 | 6.7249e-10 | 3.3204e-08 | 2.6483e-08 | 1.3454e-09 | 3.3315e-09 | 1.7111e-09 | 1.0896e-10
70653.766 | 2.7031e-08 | 3.1619e-08 | 6.7121e-10 | 3.2929e-08 | 2.6511e-08 | 1.3521e-09 | 3.3674e-09 | 1.7154e-09 | 1.0929e-10
70665.938 | 2.7784e-08 | 3.1778e-08 | 6.7657e-10 | 3.3132e-08 | 2.7022e-08 | 1.3606e-09 | 3.3847e-09 | 1.7024e-09 | 1.0924e-10
70678.102 | 2.7093e-08 | 3.1712e-08 | 6.7654e-10 | 3.3172e-08 | 2.6568e-08 | 1.3565e-09 | 3.3991e-09 | 1.737e-09 | 1.0984e-10
70690.273 | 2.7328e-08 | 3.1471e-08 | 6.8859e-10 | 3.2825e-08 | 2.6423e-08 | 1.3567e-09 | 3.4016e-09 | 1.6919e-09 | 1.0886e-10
70702.438 | 2.7421e-08 | 3.142e-08 | 6.9077e-10 | 3.3275e-08 | 2.6974e-08 | 1.3608e-09 | 3.3796e-09 | 1.7046e-09 | 1.1068e-10
70714.602 | 2.7339e-08 | 3.1575e-08 | 7.534e-10 | 3.4658e-08 | 2.8095e-08 | 1.4175e-09 | 3.5813e-09 | 1.7842e-09 | 1.1408e-10
70726.773 | 2.85e-08 | 3.2199e-08 | 7.0363e-10 | 3.3663e-08 | 2.7332e-08 | 1.3875e-09 | 3.4716e-09 | 1.7483e-09 | 1.1064e-10
70738.938 | 2.7951e-08 | 3.1777e-08 | 6.9185e-10 | 3.3162e-08 | 2.6876e-08 | 1.3756e-09 | 3.4136e-09 | 1.7313e-09 | 1.1084e-10
70751.102 | 2.8017e-08 | 3.1637e-08 | 6.9909e-10 | 3.2968e-08 | 2.6947e-08 | 1.3677e-09 | 3.4441e-09 | 1.74e-09 | 1.1091e-10
70763.273 | 2.8241e-08 | 3.1909e-08 | 7.0629e-10 | 3.3146e-08 | 2.6811e-08 | 1.3996e-09 | 3.4318e-09 | 1.7257e-09 | 1.1159e-10
70775.438 | 2.7487e-08 | 3.1595e-08 | 6.7648e-10 | 3.2725e-08 | 2.6731e-08 | 1.3453e-09 | 3.3545e-09 | 1.7103e-09 | 1.0909e-10
70787.609 | 2.6973e-08 | 3.1351e-08 | 6.8261e-10 | 3.2394e-08 | 2.6674e-08 | 1.3495e-09 | 3.4383e-09 | 1.7124e-09 | 1.104e-10
70799.773 | 2.7454e-08 | 3.1756e-08 | 6.8444e-10 | 3.2555e-08 | 2.6787e-08 | 1.3506e-09 | 3.4123e-09 | 1.7123e-09 | 1.0886e-10
70811.938 | 2.7166e-08 | 3.1625e-08 | 6.8638e-10 | 3.2456e-08 | 2.6881e-08 | 1.3641e-09 | 3.4031e-09 | 1.712e-09 | 1.1127e-10
70824.109 | 2.8212e-08 | 3.1591e-08 | 6.6759e-10 | 3.272e-08 | 2.6925e-08 | 1.3509e-09 | 3.4265e-09 | 1.7174e-09 | 1.1005e-10
70836.273 | 2.7672e-08 | 3.2023e-08 | 6.8965e-10 | 3.2988e-08 | 2.6872e-08 | 1.3616e-09 | 3.3912e-09 | 1.7382e-09 | 1.1057e-10
70848.438 | 2.8009e-08 | 3.2058e-08 | 6.9373e-10 | 3.3257e-08 | 2.6882e-08 | 1.3501e-09 | 3.3706e-09 | 1.6917e-09 | 1.0994e-10
70860.609 | 2.7155e-08 | 3.18e-08 | 6.8361e-10 | 3.3003e-08 | 2.6944e-08 | 1.3683e-09 | 3.3828e-09 | 1.7171e-09 | 1.1003e-10
70872.773 | 2.7623e-08 | 3.1841e-08 | 6.8931e-10 | 3.3038e-08 | 2.6864e-08 | 1.3748e-09 | 3.3981e-09 | 1.714e-09 | 1.0961e-10
70884.945 | 2.7204e-08 | 3.1596e-08 | 6.7289e-10 | 3.292e-08 | 2.7019e-08 | 1.3542e-09 | 3.3661e-09 | 1.7051e-09 | 1.0697e-10
70897.109 | 2.7e-08 | 3.2183e-08 | 6.7841e-10 | 3.2953e-08 | 2.6609e-08 | 1.3417e-09 | 3.3182e-09 | 1.6801e-09 | 1.0781e-10
70909.273 | 2.7306e-08 | 3.1775e-08 | 6.6416e-10 | 3.2801e-08 | 2.6602e-08 | 1.3337e-09 | 3.3493e-09 | 1.6944e-09 | 1.103e-10
70921.445 | 2.7264e-08 | 3.2558e-08 | 6.9889e-10 | 3.3901e-08 | 2.7277e-08 | 1.3803e-09 | 3.4934e-09 | 1.7762e-09 | 1.1404e-10
70933.609 | 2.8482e-08 | 3.3114e-08 | 7.3267e-10 | 3.479e-08 | 2.8025e-08 | 1.3945e-09 | 3.5129e-09 | 1.7929e-09 | 1.1992e-10
70945.773 | 2.9993e-08 | 3.4522e-08 | 7.7648e-10 | 3.6197e-08 | 2.88e-08 | 1.4526e-09 | 3.6062e-09 | 1.7958e-09 | 1.1477e-10
70957.945 | 2.9027e-08 | 3.3783e-08 | 7.3235e-10 | 3.4589e-08 | 2.8101e-08 | 1.4391e-09 | 3.5415e-09 | 1.7845e-09 | 1.1574e-10
70970.109 | 2.8544e-08 | 3.3479e-08 | 7.2029e-10 | 3.372e-08 | 2.8008e-08 | 1.4159e-09 | 3.4822e-09 | 1.771e-09 | 1.1374e-10
70982.281 | 2.8077e-08 | 3.2787e-08 | 7.0938e-10 | 3.4111e-08 | 2.7567e-08 | 1.3974e-09 | 3.5163e-09 | 1.7717e-09 | 1.1231e-10
70994.445 | 2.8411e-08 | 3.299e-08 | 7.1179e-10 | 3.3667e-08 | 2.7646e-08 | 1.3846e-09 | 3.4539e-09 | 1.7432e-09 | 1.1411e-10
71006.609 | 2.793e-08 | 3.262e-08 | 7.2243e-10 | 3.3623e-08 | 2.7663e-08 | 1.4058e-09 | 3.4429e-09 | 1.7741e-09 | 1.1396e-10
71018.781 | 2.8759e-08 | 3.3573e-08 | 7.3975e-10 | 3.4654e-08 | 2.7825e-08 | 1.4128e-09 | 3.5525e-09 | 1.7904e-09 | 1.1561e-10
71030.945 | 2.8594e-08 | 3.3308e-08 | 7.4352e-10 | 3.4156e-08 | 2.797e-08 | 1.4187e-09 | 3.5186e-09 | 1.8025e-09 | 1.1535e-10
71043.109 | 2.7982e-08 | 3.3165e-08 | 7.521e-10 | 3.451e-08 | 2.8059e-08 | 1.4352e-09 | 3.5455e-09 | 1.8094e-09 | 1.1771e-10
71055.281 | 2.8473e-08 | 3.3947e-08 | 7.7144e-10 | 3.495e-08 | 2.871e-08 | 1.4601e-09 | 3.6021e-09 | 1.8534e-09 | 1.1818e-10
71067.445 | 2.8782e-08 | 3.4045e-08 | 7.8964e-10 | 3.5704e-08 | 2.8914e-08 | 1.4467e-09 | 3.5912e-09 | 1.8135e-09 | 1.1794e-10
71079.617 | 2.9001e-08 | 3.3546e-08 | 7.6243e-10 | 3.4458e-08 | 2.8193e-08 | 1.4459e-09 | 3.5656e-09 | 1.7801e-09 | 1.1794e-10
71091.781 | 2.9112e-08 | 3.3426e-08 | 7.4154e-10 | 3.3873e-08 | 2.8157e-08 | 1.4206e-09 | 3.5567e-09 | 1.7939e-09 | 1.162e-10
71103.945 | 2.8275e-08 | 3.3191e-08 | 7.3819e-10 | 3.4194e-08 | 2.8124e-08 | 1.426e-09 | 3.5254e-09 | 1.7767e-09 | 1.1446e-10
71116.117 | 2.9141e-08 | 3.2569e-08 | 7.0574e-10 | 3.3553e-08 | 2.7675e-08 | 1.4083e-09 | 3.4245e-09 | 1.7327e-09 | 1.1288e-10
71128.281 | 2.8351e-08 | 3.3456e-08 | 7.1219e-10 | 3.3904e-08 | 2.8138e-08 | 1.4209e-09 | 3.4687e-09 | 1.7683e-09 | 1.1275e-10
71140.445 | 2.833e-08 | 3.3441e-08 | 7.2582e-10 | 3.4353e-08 | 2.7991e-08 | 1.4111e-09 | 3.5217e-09 | 1.809e-09 | 1.1319e-10
71152.617 | 2.8715e-08 | 3.4054e-08 | 7.4384e-10 | 3.4931e-08 | 2.8439e-08 | 1.4235e-09 | 3.5975e-09 | 1.8229e-09 | 1.1651e-10
71164.781 | 2.8878e-08 | 3.4197e-08 | 7.4612e-10 | 3.5614e-08 | 2.8518e-08 | 1.4432e-09 | 3.5972e-09 | 1.8335e-09 | 1.1802e-10
71176.953 | 2.9226e-08 | 3.4822e-08 | 7.7296e-10 | 3.5832e-08 | 2.8808e-08 | 1.4469e-09 | 3.6509e-09 | 1.8437e-09 | 1.1972e-10
71189.117 | 2.9629e-08 | 3.4577e-08 | 7.2156e-10 | 3.4216e-08 | 2.7629e-08 | 1.4243e-09 | 3.5017e-09 | 1.7475e-09 | 1.1352e-10
71201.281 | 2.828e-08 | 3.358e-08 | 7.09e-10 | 3.3864e-08 | 2.7531e-08 | 1.4127e-09 | 3.4737e-09 | 1.7757e-09 | 1.1338e-10
71213.453 | 2.8216e-08 | 3.3431e-08 | 7.0651e-10 | 3.3973e-08 | 2.7961e-08 | 1.3986e-09 | 3.4918e-09 | 1.7561e-09 | 1.1228e-10
71225.617 | 2.8101e-08 | 3.3166e-08 | 7.007e-10 | 3.3595e-08 | 2.7693e-08 | 1.3765e-09 | 3.4421e-09 | 1.7146e-09 | 1.1304e-10
71237.781 | 2.8117e-08 | 3.2201e-08 | 6.862e-10 | 3.2979e-08 | 2.748e-08 | 1.3786e-09 | 3.3867e-09 | 1.7111e-09 | 1.1293e-10
71249.953 | 2.9172e-08 | 3.3207e-08 | 7.1531e-10 | 3.3298e-08 | 2.7491e-08 | 1.3897e-09 | 3.4401e-09 | 1.738e-09 | 1.1298e-10
71262.117 | 2.7595e-08 | 3.2374e-08 | 7.0847e-10 | 3.2856e-08 | 2.7342e-08 | 1.3912e-09 | 3.4741e-09 | 1.7339e-09 | 1.1393e-10
71274.289 | 2.807e-08 | 3.2733e-08 | 7.1644e-10 | 3.3236e-08 | 2.7618e-08 | 1.4035e-09 | 3.4321e-09 | 1.7367e-09 | 1.1362e-10
71286.453 | 2.7813e-08 | 3.2467e-08 | 7.1392e-10 | 3.3307e-08 | 2.7334e-08 | 1.4147e-09 | 3.4558e-09 | 1.7506e-09 | 1.1255e-10
71298.617 | 2.8192e-08 | 3.2778e-08 | 7.0894e-10 | 3.3479e-08 | 2.7581e-08 | 1.3955e-09 | 3.4452e-09 | 1.7398e-09 | 1.1288e-10
71310.789 | 2.7836e-08 | 3.2838e-08 | 7.1428e-10 | 3.3682e-08 | 2.7601e-08 | 1.4294e-09 | 3.4777e-09 | 1.7768e-09 | 1.145e-10
71322.953 | 2.8949e-08 | 3.3078e-08 | 7.416e-10 | 3.4701e-08 | 2.7997e-08 | 1.4224e-09 | 3.5097e-09 | 1.7906e-09 | 1.1477e-10
71335.117 | 2.8435e-08 | 3.3181e-08 | 7.3704e-10 | 3.4495e-08 | 2.8274e-08 | 1.4226e-09 | 3.5591e-09 | 1.8021e-09 | 1.1798e-10
71347.289 | 2.867e-08 | 3.3929e-08 | 7.552e-10 | 3.4923e-08 | 2.8771e-08 | 1.4216e-09 | 3.5484e-09 | 1.8289e-09 | 1.1696e-10
71359.453 | 2.906e-08 | 3.4308e-08 | 7.506e-10 | 3.4763e-08 | 2.8508e-08 | 1.445e-09 | 3.5561e-09 | 1.8151e-09 | 1.1655e-10
71371.625 | 2.9006e-08 | 3.3883e-08 | 7.3884e-10 | 3.3955e-08 | 2.7991e-08 | 1.4349e-09 | 3.5417e-09 | 1.776e-09 | 1.1632e-10
71383.789 | 2.8702e-08 | 3.2655e-08 | 7.3624e-10 | 3.3707e-08 | 2.8072e-08 | 1.4247e-09 | 3.5217e-09 | 1.794e-09 | 1.1638e-10
71395.953 | 2.8786e-08 | 3.3449e-08 | 7.5325e-10 | 3.4286e-08 | 2.7925e-08 | 1.4592e-09 | 3.5209e-09 | 1.8116e-09 | 1.1894e-10
71408.125 | 2.8735e-08 | 3.3725e-08 | 7.6142e-10 | 3.486e-08 | 2.7999e-08 | 1.438e-09 | 3.5197e-09 | 1.8053e-09 | 1.1827e-10
71420.289 | 2.8752e-08 | 3.391e-08 | 7.64e-10 | 3.5003e-08 | 2.8665e-08 | 1.435e-09 | 3.5789e-09 | 1.8403e-09 | 1.1858e-10
71432.453 | 2.8606e-08 | 3.3491e-08 | 7.5703e-10 | 3.4177e-08 | 2.8254e-08 | 1.4323e-09 | 3.5446e-09 | 1.8162e-09 | 1.1672e-10
71444.625 | 2.8953e-08 | 3.3403e-08 | 7.3661e-10 | 3.4434e-08 | 2.799e-08 | 1.409e-09 | 3.52e-09 | 1.8262e-09 | 1.1695e-10
71456.789 | 2.9239e-08 | 3.4111e-08 | 7.5084e-10 | 3.4246e-08 | 2.8335e-08 | 1.4301e-09 | 3.5504e-09 | 1.7843e-09 | 1.1635e-10
71468.961 | 2.875e-08 | 3.2953e-08 | 7.4639e-10 | 3.4707e-08 | 2.8482e-08 | 1.4277e-09 | 3.5456e-09 | 1.7994e-09 | 1.1598e-10
71481.125 | 2.8703e-08 | 3.4196e-08 | 7.4509e-10 | 3.4852e-08 | 2.8465e-08 | 1.4403e-09 | 3.5981e-09 | 1.8112e-09 | 1.182e-10
71493.289 | 2.8948e-08 | 3.3392e-08 | 7.6685e-10 | 3.471e-08 | 2.8696e-08 | 1.4299e-09 | 3.5526e-09 | 1.7829e-09 | 1.1598e-10
71505.461 | 2.8745e-08 | 3.3533e-08 | 7.4736e-10 | 3.4653e-08 | 2.7953e-08 | 1.413e-09 | 3.5486e-09 | 1.8023e-09 | 1.1618e-10
71517.625 | 2.9141e-08 | 3.3756e-08 | 7.4115e-10 | 3.4489e-08 | 2.8277e-08 | 1.4404e-09 | 3.5893e-09 | 1.8069e-09 | 1.17e-10
71529.797 | 2.8502e-08 | 3.3112e-08 | 7.4197e-10 | 3.4134e-08 | 2.8243e-08 | 1.4369e-09 | 3.5401e-09 | 1.8028e-09 | 1.1563e-10
71541.961 | 2.9126e-08 | 3.3418e-08 | 7.3656e-10 | 3.4151e-08 | 2.8057e-08 | 1.43e-09 | 3.4925e-09 | 1.7675e-09 | 1.1661e-10
71554.125 | 2.9073e-08 | 3.3472e-08 | 7.394e-10 | 3.4517e-08 | 2.806e-08 | 1.4354e-09 | 3.4904e-09 | 1.7954e-09 | 1.1632e-10
71566.297 | 2.8693e-08 | 3.3301e-08 | 7.3455e-10 | 3.4512e-08 | 2.8513e-08 | 1.4229e-09 | 3.6236e-09 | 1.8636e-09 | 1.2128e-10
71578.461 | 2.978e-08 | 3.4707e-08 | 7.8112e-10 | 3.5135e-08 | 2.945e-08 | 1.4576e-09 | 3.6476e-09 | 1.8347e-09 | 1.2131e-10
71590.625 | 2.986e-08 | 3.3957e-08 | 7.7911e-10 | 3.5356e-08 | 2.8899e-08 | 1.4746e-09 | 3.612e-09 | 1.8475e-09 | 1.1863e-10
71602.797 | 2.9176e-08 | 3.4137e-08 | 7.681e-10 | 3.505e-08 | 2.8813e-08 | 1.4369e-09 | 3.5947e-09 | 1.8246e-09 | 1.1847e-10
71614.961 | 2.9066e-08 | 3.3962e-08 | 7.4614e-10 | 3.4684e-08 | 2.8582e-08 | 1.4475e-09 | 3.5476e-09 | 1.7988e-09 | 1.1756e-10
71627.133 | 2.9124e-08 | 3.3213e-08 | 7.3897e-10 | 3.4435e-08 | 2.8215e-08 | 1.4356e-09 | 3.5522e-09 | 1.7995e-09 | 1.1755e-10
71639.297 | 2.9055e-08 | 3.3088e-08 | 7.3461e-10 | 3.3937e-08 | 2.8131e-08 | 1.4399e-09 | 3.4953e-09 | 1.7588e-09 | 1.1605e-10
71651.461 | 2.866e-08 | 3.2971e-08 | 7.4252e-10 | 3.4317e-08 | 2.8383e-08 | 1.4361e-09 | 3.5185e-09 | 1.7908e-09 | 1.1664e-10
71663.633 | 2.9069e-08 | 3.3236e-08 | 7.2355e-10 | 3.4351e-08 | 2.8416e-08 | 1.4428e-09 | 3.5632e-09 | 1.8101e-09 | 1.1821e-10
71675.797 | 2.9307e-08 | 3.3996e-08 | 7.535e-10 | 3.5157e-08 | 2.905e-08 | 1.4543e-09 | 3.6074e-09 | 1.8401e-09 | 1.1987e-10
71687.961 | 2.9299e-08 | 3.4131e-08 | 7.5636e-10 | 3.545e-08 | 2.9095e-08 | 1.473e-09 | 3.6256e-09 | 1.807e-09 | 1.1858e-10
71700.133 | 2.9131e-08 | 3.3781e-08 | 7.4898e-10 | 3.4257e-08 | 2.8308e-08 | 1.4478e-09 | 3.5424e-09 | 1.7777e-09 | 1.1762e-10
71712.297 | 2.8817e-08 | 3.2967e-08 | 7.265e-10 | 3.3854e-08 | 2.8334e-08 | 1.4221e-09 | 3.4873e-09 | 1.7751e-09 | 1.1507e-10
71724.469 | 2.8706e-08 | 3.2863e-08 | 7.1744e-10 | 3.3763e-08 | 2.7923e-08 | 1.4159e-09 | 3.5095e-09 | 1.775e-09 | 1.1506e-10
71736.633 | 2.851e-08 | 3.2536e-08 | 7.1703e-10 | 3.4134e-08 | 2.8259e-08 | 1.4361e-09 | 3.4838e-09 | 1.7629e-09 | 1.1562e-10
71748.797 | 2.8369e-08 | 3.2386e-08 | 6.9719e-10 | 3.262e-08 | 2.7298e-08 | 1.3969e-09 | 3.4094e-09 | 1.7335e-09 | 1.1485e-10
71760.969 | 2.8673e-08 | 3.3107e-08 | 7.0947e-10 | 3.3591e-08 | 2.7956e-08 | 1.4133e-09 | 3.4473e-09 | 1.7594e-09 | 1.162e-10
71773.133 | 2.8142e-08 | 3.2495e-08 | 7.2515e-10 | 3.3853e-08 | 2.8331e-08 | 1.4268e-09 | 3.5044e-09 | 1.7814e-09 | 1.1624e-10
71785.297 | 2.8684e-08 | 3.3053e-08 | 7.5293e-10 | 3.4004e-08 | 2.8512e-08 | 1.4402e-09 | 3.5294e-09 | 1.7932e-09 | 1.1777e-10
71797.469 | 2.924e-08 | 3.3293e-08 | 7.3609e-10 | 3.4071e-08 | 2.8469e-08 | 1.4265e-09 | 3.5243e-09 | 1.7588e-09 | 1.1558e-10
71809.633 | 2.9134e-08 | 3.3016e-08 | 7.1524e-10 | 3.3746e-08 | 2.8224e-08 | 1.405e-09 | 3.4704e-09 | 1.7413e-09 | 1.163e-10
71821.805 | 2.8982e-08 | 3.3142e-08 | 7.1763e-10 | 3.4236e-08 | 2.8302e-08 | 1.4422e-09 | 3.5523e-09 | 1.8e-09 | 1.1805e-10
71833.969 | 2.8964e-08 | 3.3458e-08 | 7.4067e-10 | 3.4689e-08 | 2.8719e-08 | 1.4455e-09 | 3.5464e-09 | 1.8346e-09 | 1.1758e-10
71846.133 | 2.9138e-08 | 3.4331e-08 | 7.5875e-10 | 3.5269e-08 | 2.9411e-08 | 1.4621e-09 | 3.5771e-09 | 1.8601e-09 | 1.2275e-10
71858.305 | 3.1022e-08 | 3.4941e-08 | 7.9571e-10 | 3.5784e-08 | 2.8757e-08 | 1.454e-09 | 3.6383e-09 | 1.8284e-09 | 1.1848e-10
71870.469 | 3.1681e-08 | 3.4999e-08 | 7.8852e-10 | 3.5936e-08 | 2.9302e-08 | 1.4885e-09 | 3.6525e-09 | 1.8503e-09 | 1.2087e-10
71882.633 | 3.1472e-08 | 3.4819e-08 | 7.8737e-10 | 3.5454e-08 | 2.9208e-08 | 1.4804e-09 | 3.6214e-09 | 1.8286e-09 | 1.1945e-10
71894.805 | 2.9717e-08 | 3.4112e-08 | 7.3165e-10 | 3.3889e-08 | 2.8219e-08 | 1.4202e-09 | 3.4528e-09 | 1.7584e-09 | 1.1334e-10
71906.969 | 2.8795e-08 | 3.2822e-08 | 7.0018e-10 | 3.3482e-08 | 2.7805e-08 | 1.4061e-09 | 3.4042e-09 | 1.7554e-09 | 1.1366e-10
71919.141 | 2.8401e-08 | 3.3257e-08 | 6.9304e-10 | 3.34e-08 | 2.7911e-08 | 1.3892e-09 | 3.3863e-09 | 1.7175e-09 | 1.1331e-10
71931.305 | 2.8202e-08 | 3.2713e-08 | 6.9e-10 | 3.3608e-08 | 2.7716e-08 | 1.3981e-09 | 3.4686e-09 | 1.7484e-09 | 1.1558e-10
71943.469 | 2.8665e-08 | 3.2966e-08 | 7.0395e-10 | 3.3839e-08 | 2.7786e-08 | 1.3791e-09 | 3.3901e-09 | 1.7536e-09 | 1.1466e-10
71955.641 | 2.9014e-08 | 3.3519e-08 | 6.9693e-10 | 3.4124e-08 | 2.8322e-08 | 1.4003e-09 | 3.4732e-09 | 1.7582e-09 | 1.1685e-10
71967.805 | 2.9693e-08 | 3.4517e-08 | 7.5118e-10 | 3.5643e-08 | 2.9296e-08 | 1.4694e-09 | 3.6353e-09 | 1.8616e-09 | 1.208e-10
71979.969 | 3.0468e-08 | 3.5059e-08 | 7.5043e-10 | 3.5111e-08 | 2.9453e-08 | 1.4692e-09 | 3.5926e-09 | 1.8292e-09 | 1.2106e-10
71992.141 | 2.9793e-08 | 3.4617e-08 | 7.5611e-10 | 3.5245e-08 | 2.9333e-08 | 1.4759e-09 | 3.6422e-09 | 1.8648e-09 | 1.2184e-10
72004.305 | 3.0355e-08 | 3.5292e-08 | 7.978e-10 | 3.6419e-08 | 2.9664e-08 | 1.4658e-09 | 3.6837e-09 | 1.8362e-09 | 1.2188e-10
72016.477 | 3.0847e-08 | 3.5297e-08 | 7.6143e-10 | 3.5867e-08 | 2.9062e-08 | 1.4738e-09 | 3.6727e-09 | 1.847e-09 | 1.2198e-10
72028.641 | 3.04e-08 | 3.5438e-08 | 7.7284e-10 | 3.5818e-08 | 2.9688e-08 | 1.4668e-09 | 3.6672e-09 | 1.8393e-09 | 1.2195e-10
72040.805 | 3.0649e-08 | 3.5486e-08 | 7.5355e-10 | 3.564e-08 | 2.9268e-08 | 1.4724e-09 | 3.6182e-09 | 1.8168e-09 | 1.1848e-10
72052.977 | 2.955e-08 | 3.4339e-08 | 7.4207e-10 | 3.534e-08 | 2.9208e-08 | 1.4428e-09 | 3.5711e-09 | 1.8244e-09 | 1.1922e-10
72065.141 | 2.9327e-08 | 3.4738e-08 | 7.4458e-10 | 3.5497e-08 | 2.924e-08 | 1.4568e-09 | 3.5478e-09 | 1.843e-09 | 1.1961e-10
72077.305 | 2.9743e-08 | 3.5352e-08 | 7.4373e-10 | 3.5622e-08 | 2.8913e-08 | 1.4352e-09 | 3.6049e-09 | 1.8224e-09 | 1.1878e-10
72089.477 | 2.9338e-08 | 3.5057e-08 | 7.5902e-10 | 3.5564e-08 | 2.9513e-08 | 1.4309e-09 | 3.6344e-09 | 1.849e-09 | 1.1968e-10
72101.641 | 2.9903e-08 | 3.6397e-08 | 7.6971e-10 | 3.646e-08 | 2.9568e-08 | 1.4577e-09 | 3.6584e-09 | 1.8627e-09 | 1.1987e-10
72113.813 | 3.0195e-08 | 3.5649e-08 | 7.7853e-10 | 3.6284e-08 | 2.9556e-08 | 1.466e-09 | 3.6954e-09 | 1.8749e-09 | 1.2249e-10
72125.977 | 2.9928e-08 | 3.5872e-08 | 7.7125e-10 | 3.6397e-08 | 2.9481e-08 | 1.4735e-09 | 3.6663e-09 | 1.8866e-09 | 1.2133e-10
72138.141 | 3.0213e-08 | 3.5926e-08 | 7.8847e-10 | 3.6608e-08 | 2.9957e-08 | 1.4703e-09 | 3.732e-09 | 1.8891e-09 | 1.2347e-10
72150.313 | 3.0517e-08 | 3.6606e-08 | 8.0739e-10 | 3.6871e-08 | 3.0253e-08 | 1.4997e-09 | 3.6679e-09 | 1.8799e-09 | 1.23e-10
72162.477 | 3.0073e-08 | 3.5652e-08 | 7.8355e-10 | 3.677e-08 | 3.0162e-08 | 1.4901e-09 | 3.716e-09 | 1.8771e-09 | 1.2386e-10
72174.641 | 2.9876e-08 | 3.611e-08 | 7.6538e-10 | 3.6795e-08 | 2.9811e-08 | 1.485e-09 | 3.7508e-09 | 1.8852e-09 | 1.2362e-10
72186.813 | 3.0733e-08 | 3.6366e-08 | 7.813e-10 | 3.6291e-08 | 2.9786e-08 | 1.4916e-09 | 3.6488e-09 | 1.8763e-09 | 1.2244e-10
72198.977 | 3.0134e-08 | 3.5823e-08 | 7.7469e-10 | 3.6318e-08 | 3.016e-08 | 1.4908e-09 | 3.7273e-09 | 1.8887e-09 | 1.2411e-10
72211.148 | 2.978e-08 | 3.5801e-08 | 7.7528e-10 | 3.6449e-08 | 3.0061e-08 | 1.5064e-09 | 3.7122e-09 | 1.8845e-09 | 1.2444e-10
72223.313 | 3.0475e-08 | 3.603e-08 | 7.7124e-10 | 3.6687e-08 | 3.0106e-08 | 1.5237e-09 | 3.7288e-09 | 1.8823e-09 | 1.2487e-10
72235.477 | 3.0457e-08 | 3.5853e-08 | 7.788e-10 | 3.6662e-08 | 3.027e-08 | 1.4989e-09 | 3.6751e-09 | 1.8663e-09 | 1.2338e-10
72247.648 | 3.1118e-08 | 3.6075e-08 | 7.7104e-10 | 3.6541e-08 | 3.0298e-08 | 1.5026e-09 | 3.734e-09 | 1.8882e-09 | 1.2383e-10
72259.813 | 3.0679e-08 | 3.6293e-08 | 7.8115e-10 | 3.6965e-08 | 3.0285e-08 | 1.4993e-09 | 3.7408e-09 | 1.8927e-09 | 1.2423e-10
72271.977 | 3.0272e-08 | 3.567e-08 | 7.67e-10 | 3.6083e-08 | 3.0126e-08 | 1.4813e-09 | 3.7072e-09 | 1.8789e-09 | 1.2221e-10
72284.148 | 3.0158e-08 | 3.5653e-08 | 7.6581e-10 | 3.6084e-08 | 3.0037e-08 | 1.5014e-09 | 3.6624e-09 | 1.8323e-09 | 1.2241e-10
72296.313 | 2.9759e-08 | 3.6124e-08 | 7.7125e-10 | 3.6294e-08 | 2.9682e-08 | 1.5034e-09 | 3.6719e-09 | 1.8902e-09 | 1.2455e-10
72308.484 | 3.0324e-08 | 3.6454e-08 | 7.7779e-10 | 3.6884e-08 | 3.0343e-08 | 1.5014e-09 | 3.7737e-09 | 1.9105e-09 | 1.2521e-10
72320.648 | 3.0471e-08 | 3.7049e-08 | 7.8008e-10 | 3.6684e-08 | 3.0158e-08 | 1.4924e-09 | 3.7114e-09 | 1.8889e-09 | 1.2461e-10
72332.813 | 3.0897e-08 | 3.6391e-08 | 8.0032e-10 | 3.6999e-08 | 3.0409e-08 | 1.5133e-09 | 3.7122e-09 | 1.8991e-09 | 1.2532e-10
72344.984 | 3.0508e-08 | 3.6754e-08 | 7.9126e-10 | 3.7531e-08 | 3.0353e-08 | 1.5032e-09 | 3.7317e-09 | 1.9145e-09 | 1.2589e-10
72357.148 | 3.0779e-08 | 3.6768e-08 | 7.9824e-10 | 3.7071e-08 | 3.0426e-08 | 1.513e-09 | 3.7661e-09 | 1.9178e-09 | 1.2615e-10
72369.313 | 3.1421e-08 | 3.6468e-08 | 7.8587e-10 | 3.6593e-08 | 3.0224e-08 | 1.5023e-09 | 3.7508e-09 | 1.8894e-09 | 1.2304e-10
72381.484 | 3.1e-08 | 3.6639e-08 | 7.7195e-10 | 3.7066e-08 | 3.0149e-08 | 1.5041e-09 | 3.6963e-09 | 1.9294e-09 | 1.2476e-10
72393.648 | 3.0392e-08 | 3.7e-08 | 8.0673e-10 | 3.7085e-08 | 3.0359e-08 | 1.5108e-09 | 3.7027e-09 | 1.909e-09 | 1.251e-10
72405.82 | 3.0966e-08 | 3.6759e-08 | 7.9445e-10 | 3.6874e-08 | 3.044e-08 | 1.5209e-09 | 3.7993e-09 | 1.9174e-09 | 1.2484e-10
72417.984 | 3.1212e-08 | 3.6515e-08 | 7.8991e-10 | 3.7136e-08 | 3.0042e-08 | 1.4972e-09 | 3.7579e-09 | 1.9114e-09 | 1.2562e-10
72430.148 | 3.0482e-08 | 3.6559e-08 | 7.9303e-10 | 3.71e-08 | 3.0696e-08 | 1.5313e-09 | 3.7911e-09 | 1.9385e-09 | 1.2559e-10
72442.32 | 3.1289e-08 | 3.6786e-08 | 8.2216e-10 | 3.8179e-08 | 3.1037e-08 | 1.5466e-09 | 3.8185e-09 | 1.9714e-09 | 1.2691e-10
72454.484 | 3.1331e-08 | 3.7535e-08 | 8.3553e-10 | 3.8307e-08 | 3.1488e-08 | 1.5471e-09 | 3.8988e-09 | 1.9451e-09 | 1.2723e-10
72466.648 | 3.1003e-08 | 3.7425e-08 | 8.2153e-10 | 3.8061e-08 | 3.1333e-08 | 1.5457e-09 | 3.7593e-09 | 1.8851e-09 | 1.2609e-10
72478.82 | 3.2261e-08 | 3.7013e-08 | 7.9447e-10 | 3.7332e-08 | 3.093e-08 | 1.5184e-09 | 3.7208e-09 | 1.9083e-09 | 1.2427e-10
72490.984 | 3.1161e-08 | 3.7108e-08 | 7.9922e-10 | 3.7581e-08 | 3.106e-08 | 1.5591e-09 | 3.787e-09 | 1.9076e-09 | 1.2735e-10
72503.156 | 3.1157e-08 | 3.7448e-08 | 7.7502e-10 | 3.7088e-08 | 3.0594e-08 | 1.5247e-09 | 3.7653e-09 | 1.9269e-09 | 1.2693e-10
72515.32 | 3.1313e-08 | 3.7404e-08 | 7.9796e-10 | 3.7543e-08 | 3.103e-08 | 1.5295e-09 | 3.8144e-09 | 1.9157e-09 | 1.2839e-10
72527.484 | 3.1641e-08 | 3.8355e-08 | 8.0047e-10 | 3.7188e-08 | 3.104e-08 | 1.553e-09 | 3.7876e-09 | 1.9237e-09 | 1.2615e-10
72539.656 | 3.1273e-08 | 3.7072e-08 | 7.7811e-10 | 3.7103e-08 | 3.0644e-08 | 1.5408e-09 | 3.7565e-09 | 1.907e-09 | 1.2764e-10
72551.82 | 3.0804e-08 | 3.6492e-08 | 7.8338e-10 | 3.7002e-08 | 3.0618e-08 | 1.5441e-09 | 3.7126e-09 | 1.9032e-09 | 1.2755e-10
72563.984 | 3.12e-08 | 3.6429e-08 | 7.8653e-10 | 3.72e-08 | 3.1026e-08 | 1.56e-09 | 3.7707e-09 | 1.8915e-09 | 1.2671e-10
72576.156 | 3.1533e-08 | 3.7422e-08 | 8.132e-10 | 3.7562e-08 | 3.1265e-08 | 1.5523e-09 | 3.7439e-09 | 1.9262e-09 | 1.2816e-10
72588.32 | 3.1488e-08 | 3.7502e-08 | 8.1886e-10 | 3.8253e-08 | 3.1276e-08 | 1.5733e-09 | 3.8652e-09 | 1.9772e-09 | 1.2968e-10
72600.492 | 3.161e-08 | 3.8381e-08 | 8.2126e-10 | 3.8176e-08 | 3.1639e-08 | 1.5601e-09 | 3.8364e-09 | 1.9712e-09 | 1.2983e-10
72612.656 | 3.1829e-08 | 3.8433e-08 | 8.2731e-10 | 3.8973e-08 | 3.1559e-08 | 1.5699e-09 | 3.8754e-09 | 1.9779e-09 | 1.3077e-10
72624.82 | 3.1622e-08 | 3.8517e-08 | 8.4812e-10 | 3.846e-08 | 3.1727e-08 | 1.5852e-09 | 3.9041e-09 | 1.9953e-09 | 1.3286e-10
72636.992 | 3.2056e-08 | 3.8638e-08 | 8.5365e-10 | 3.9111e-08 | 3.2209e-08 | 1.5688e-09 | 3.883e-09 | 1.9968e-09 | 1.3247e-10
72649.156 | 3.1711e-08 | 3.8778e-08 | 8.5893e-10 | 3.8822e-08 | 3.1874e-08 | 1.5784e-09 | 3.8998e-09 | 1.9915e-09 | 1.3145e-10
72661.32 | 3.195e-08 | 3.8686e-08 | 8.5385e-10 | 3.9306e-08 | 3.2292e-08 | 1.619e-09 | 4.0113e-09 | 2.145e-09 | 1.4196e-10
72673.492 | 3.4274e-08 | 4.101e-08 | 9.3205e-10 | 4.0778e-08 | 3.3122e-08 | 1.652e-09 | 4.0387e-09 | 2.061e-09 | 1.3659e-10
72685.656 | 3.3274e-08 | 3.9388e-08 | 8.9264e-10 | 4.0328e-08 | 3.2923e-08 | 1.6312e-09 | 4.0284e-09 | 2.071e-09 | 1.3612e-10
72697.828 | 3.3244e-08 | 3.973e-08 | 8.8432e-10 | 4.0222e-08 | 3.2996e-08 | 1.649e-09 | 4.0514e-09 | 2.0776e-09 | 1.3807e-10
72709.992 | 3.3199e-08 | 3.968e-08 | 8.6765e-10 | 3.935e-08 | 3.2563e-08 | 1.5942e-09 | 3.9193e-09 | 2.019e-09 | 1.3641e-10
72722.156 | 3.2352e-08 | 3.8922e-08 | 8.7227e-10 | 3.8737e-08 | 3.2725e-08 | 1.6092e-09 | 3.9882e-09 | 2.0397e-09 | 1.3617e-10
72734.328 | 3.3064e-08 | 3.9249e-08 | 9.1594e-10 | 4.053e-08 | 3.2977e-08 | 1.6526e-09 | 4.0929e-09 | 2.0863e-09 | 1.3878e-10
72746.492 | 3.3737e-08 | 4.0017e-08 | 9.2904e-10 | 4.0354e-08 | 3.3158e-08 | 1.6395e-09 | 4.0758e-09 | 2.0754e-09 | 1.3821e-10
72758.656 | 3.3333e-08 | 4.0661e-08 | 9.2697e-10 | 4.1255e-08 | 3.329e-08 | 1.6521e-09 | 4.1038e-09 | 2.1029e-09 | 1.3962e-10
72770.828 | 3.3198e-08 | 4.0513e-08 | 9.1886e-10 | 4.093e-08 | 3.3113e-08 | 1.6523e-09 | 4.0689e-09 | 2.0752e-09 | 1.3961e-10
72782.992 | 3.3094e-08 | 4.0529e-08 | 9.2245e-10 | 4.0728e-08 | 3.3601e-08 | 1.6535e-09 | 4.1337e-09 | 2.1057e-09 | 1.3994e-10
72795.164 | 3.3102e-08 | 4.0913e-08 | 9.5074e-10 | 4.132e-08 | 3.439e-08 | 1.6694e-09 | 4.2231e-09 | 2.1548e-09 | 1.4339e-10
72807.328 | 3.3604e-08 | 4.1423e-08 | 9.7517e-10 | 4.21e-08 | 3.4873e-08 | 1.676e-09 | 4.205e-09 | 2.1586e-09 | 1.43e-10
72819.492 | 3.3932e-08 | 4.1632e-08 | 9.3496e-10 | 4.1294e-08 | 3.3941e-08 | 1.653e-09 | 4.2014e-09 | 2.1414e-09 | 1.4272e-10
72831.664 | 3.372e-08 | 4.2203e-08 | 9.5351e-10 | 4.1715e-08 | 3.4306e-08 | 1.6914e-09 | 4.2381e-09 | 2.1375e-09 | 1.4263e-10
72843.828 | 3.3775e-08 | 4.0879e-08 | 9.3606e-10 | 4.0286e-08 | 3.3418e-08 | 1.6528e-09 | 4.0594e-09 | 2.087e-09 | 1.3821e-10
72855.992 | 3.2664e-08 | 3.9692e-08 | 9.0845e-10 | 4.0079e-08 | 3.3294e-08 | 1.6256e-09 | 4.0439e-09 | 2.0658e-09 | 1.3815e-10
72868.164 | 3.2701e-08 | 4.0184e-08 | 9.2552e-10 | 4.0367e-08 | 3.3413e-08 | 1.6383e-09 | 4.0796e-09 | 2.1148e-09 | 1.397e-10
72880.328 | 3.299e-08 | 4.1023e-08 | 9.3458e-10 | 4.0754e-08 | 3.3615e-08 | 1.6567e-09 | 4.136e-09 | 2.1253e-09 | 1.437e-10
72892.5 | 3.3833e-08 | 4.1014e-08 | 9.4899e-10 | 4.1139e-08 | 3.3448e-08 | 1.657e-09 | 4.1192e-09 | 2.0773e-09 | 1.3639e-10
72904.664 | 3.3905e-08 | 4.0398e-08 | 9.1716e-10 | 4.0056e-08 | 3.2621e-08 | 1.6344e-09 | 3.9931e-09 | 2.0702e-09 | 1.3876e-10
72916.828 | 3.2995e-08 | 4.0461e-08 | 9.1274e-10 | 4.0451e-08 | 3.2995e-08 | 1.6214e-09 | 4.0348e-09 | 2.0702e-09 | 1.379e-10
72929 | 3.3107e-08 | 3.9952e-08 | 9.1279e-10 | 3.9904e-08 | 3.3033e-08 | 1.6497e-09 | 4.0359e-09 | 2.0674e-09 | 1.3793e-10
72941.164 | 3.2864e-08 | 4.014e-08 | 8.8342e-10 | 4.0056e-08 | 3.3003e-08 | 1.6233e-09 | 4.0399e-09 | 2.0639e-09 | 1.3711e-10
72953.328 | 3.2818e-08 | 3.9768e-08 | 8.7404e-10 | 3.9357e-08 | 3.2682e-08 | 1.6132e-09 | 3.9882e-09 | 2.008e-09 | 1.3575e-10
72965.5 | 3.227e-08 | 3.9587e-08 | 8.7377e-10 | 3.9518e-08 | 3.2616e-08 | 1.6262e-09 | 3.9887e-09 | 2.0275e-09 | 1.3505e-10
72977.664 | 3.2878e-08 | 3.9604e-08 | 8.8826e-10 | 3.9641e-08 | 3.2784e-08 | 1.6382e-09 | 3.9961e-09 | 2.0577e-09 | 1.3578e-10
72989.836 | 3.2746e-08 | 3.9924e-08 | 8.9165e-10 | 3.9569e-08 | 3.3023e-08 | 1.6279e-09 | 4.0297e-09 | 2.0563e-09 | 1.3769e-10
73002 | 3.2872e-08 | 3.9678e-08 | 9.013e-10 | 3.9724e-08 | 3.2653e-08 | 1.6344e-09 | 4.0623e-09 | 2.0489e-09 | 1.3823e-10
73014.164 | 3.2425e-08 | 3.9768e-08 | 9.0021e-10 | 4.0167e-08 | 3.3271e-08 | 1.6381e-09 | 4.049e-09 | 2.043e-09 | 1.3769e-10
73026.336 | 3.2397e-08 | 3.9456e-08 | 8.9714e-10 | 3.9459e-08 | 3.277e-08 | 1.6318e-09 | 4.0412e-09 | 2.0486e-09 | 1.3948e-10
73038.5 | 3.3782e-08 | 4.0297e-08 | 9.1682e-10 | 4.0398e-08 | 3.3269e-08 | 1.6439e-09 | 4.1108e-09 | 2.0989e-09 | 1.4092e-10
73050.672 | 3.3669e-08 | 4.0674e-08 | 9.4371e-10 | 4.065e-08 | 3.4026e-08 | 1.6576e-09 | 4.1247e-09 | 2.088e-09 | 1.3971e-10
73062.836 | 3.3457e-08 | 4.0688e-08 | 9.1627e-10 | 4.0579e-08 | 3.3274e-08 | 1.6712e-09 | 4.0558e-09 | 2.0872e-09 | 1.3906e-10
73075 | 3.338e-08 | 4.1359e-08 | 9.3348e-10 | 4.1161e-08 | 3.3523e-08 | 1.653e-09 | 4.0974e-09 | 2.0961e-09 | 1.4154e-10
73087.172 | 3.311e-08 | 4.0946e-08 | 9.3611e-10 | 4.0825e-08 | 3.3527e-08 | 1.6532e-09 | 4.1124e-09 | 2.1122e-09 | 1.4032e-10
73099.336 | 3.3222e-08 | 4.1167e-08 | 9.098e-10 | 4.0938e-08 | 3.3369e-08 | 1.6423e-09 | 4.0802e-09 | 2.0637e-09 | 1.3801e-10
73111.5 | 3.3049e-08 | 4.0858e-08 | 9.236e-10 | 4.0991e-08 | 3.3651e-08 | 1.6519e-09 | 4.1767e-09 | 2.0993e-09 | 1.4275e-10
73123.672 | 3.3821e-08 | 4.1536e-08 | 9.3288e-10 | 4.066e-08 | 3.3462e-08 | 1.6285e-09 | 4.0926e-09 | 2.0741e-09 | 1.4027e-10
73135.836 | 3.3195e-08 | 4.0691e-08 | 9.263e-10 | 4.0803e-08 | 3.3533e-08 | 1.6435e-09 | 4.0697e-09 | 2.082e-09 | 1.382e-10
73148.008 | 3.2845e-08 | 4.0883e-08 | 9.3119e-10 | 4.0318e-08 | 3.3366e-08 | 1.6269e-09 | 4.1004e-09 | 2.0813e-09 | 1.4081e-10
73160.172 | 3.3468e-08 | 4.0845e-08 | 9.414e-10 | 4.0889e-08 | 3.3577e-08 | 1.6322e-09 | 4.0731e-09 | 2.1097e-09 | 1.3927e-10
73172.336 | 3.2877e-08 | 4.1099e-08 | 9.3948e-10 | 4.0991e-08 | 3.3134e-08 | 1.639e-09 | 4.1237e-09 | 2.0869e-09 | 1.3919e-10
73184.508 | 3.3229e-08 | 4.2502e-08 | 1.0175e-09 | 4.2931e-08 | 3.4686e-08 | 1.7033e-09 | 4.3213e-09 | 2.1591e-09 | 1.4849e-10
73196.672 | 3.4339e-08 | 4.2614e-08 | 1.0451e-09 | 4.4403e-08 | 3.5216e-08 | 1.7364e-09 | 4.3592e-09 | 2.2321e-09 | 1.501e-10
73208.836 | 3.3828e-08 | 4.2233e-08 | 1.0525e-09 | 4.2764e-08 | 3.4851e-08 | 1.713e-09 | 4.3536e-09 | 2.2077e-09 | 1.4885e-10
73221.008 | 3.4243e-08 | 4.256e-08 | 1.0395e-09 | 4.3056e-08 | 3.4463e-08 | 1.6981e-09 | 4.2853e-09 | 2.1677e-09 | 1.4553e-10
73233.172 | 3.3907e-08 | 4.1971e-08 | 1.0168e-09 | 4.2644e-08 | 3.4765e-08 | 1.6923e-09 | 4.3025e-09 | 2.1855e-09 | 1.4715e-10
73245.344 | 3.3523e-08 | 4.2404e-08 | 1.0153e-09 | 4.2852e-08 | 3.4348e-08 | 1.6985e-09 | 4.2487e-09 | 2.1653e-09 | 1.4726e-10
73257.508 | 3.4056e-08 | 4.1629e-08 | 9.712e-10 | 4.2187e-08 | 3.4701e-08 | 1.6772e-09 | 4.1881e-09 | 2.1358e-09 | 1.434e-10
73269.672 | 3.3793e-08 | 4.2412e-08 | 9.8828e-10 | 4.1884e-08 | 3.4719e-08 | 1.7013e-09 | 4.2189e-09 | 2.136e-09 | 1.4378e-10
73281.844 | 3.3327e-08 | 4.1197e-08 | 9.3714e-10 | 4.1072e-08 | 3.3788e-08 | 1.6795e-09 | 4.1182e-09 | 2.1073e-09 | 1.43e-10
73294.008 | 3.4022e-08 | 4.1353e-08 | 9.519e-10 | 4.142e-08 | 3.4041e-08 | 1.6615e-09 | 4.1523e-09 | 2.1236e-09 | 1.4499e-10
73306.172 | 3.3453e-08 | 4.1311e-08 | 9.6766e-10 | 4.1755e-08 | 3.4108e-08 | 1.6696e-09 | 4.1811e-09 | 2.1353e-09 | 1.4667e-10
73318.344 | 3.3385e-08 | 4.1995e-08 | 9.8659e-10 | 4.1792e-08 | 3.4157e-08 | 1.673e-09 | 4.3093e-09 | 2.1858e-09 | 1.469e-10
73330.508 | 3.3844e-08 | 4.1936e-08 | 1.0223e-09 | 4.2783e-08 | 3.4871e-08 | 1.7303e-09 | 4.2672e-09 | 2.1609e-09 | 1.4446e-10
73342.68 | 3.3464e-08 | 4.2055e-08 | 9.9291e-10 | 4.2706e-08 | 3.493e-08 | 1.6997e-09 | 4.2368e-09 | 2.1858e-09 | 1.4647e-10
73354.844 | 3.444e-08 | 4.2036e-08 | 9.8819e-10 | 4.2644e-08 | 3.4296e-08 | 1.6891e-09 | 4.2273e-09 | 2.1814e-09 | 1.4471e-10
73367.008 | 3.3493e-08 | 4.1493e-08 | 9.7471e-10 | 4.1955e-08 | 3.4657e-08 | 1.6864e-09 | 4.2127e-09 | 2.1415e-09 | 1.4485e-10
73379.18 | 3.3385e-08 | 4.214e-08 | 9.8122e-10 | 4.2445e-08 | 3.4818e-08 | 1.6846e-09 | 4.1846e-09 | 2.1035e-09 | 1.4225e-10
73391.344 | 3.3453e-08 | 4.2208e-08 | 9.7245e-10 | 4.1754e-08 | 3.3972e-08 | 1.6934e-09 | 4.2255e-09 | 2.1464e-09 | 1.4492e-10
73403.508 | 3.3389e-08 | 4.2107e-08 | 9.8808e-10 | 4.1958e-08 | 3.3764e-08 | 1.6795e-09 | 4.2029e-09 | 2.1513e-09 | 1.4271e-10
73415.68 | 3.3369e-08 | 4.1274e-08 | 9.4781e-10 | 4.1274e-08 | 3.4009e-08 | 1.6659e-09 | 4.1052e-09 | 2.129e-09 | 1.4238e-10
73427.844 | 3.3428e-08 | 4.1957e-08 | 9.6702e-10 | 4.1713e-08 | 3.3985e-08 | 1.6714e-09 | 4.2465e-09 | 2.1656e-09 | 1.4385e-10
73440.016 | 3.3591e-08 | 4.2038e-08 | 9.7419e-10 | 4.2328e-08 | 3.4234e-08 | 1.6872e-09 | 4.2019e-09 | 2.1518e-09 | 1.4513e-10
73452.18 | 3.3665e-08 | 4.2586e-08 | 9.9803e-10 | 4.253e-08 | 3.4873e-08 | 1.7026e-09 | 4.3357e-09 | 2.2026e-09 | 1.4834e-10
73464.344 | 3.4131e-08 | 4.2964e-08 | 1.0467e-09 | 4.3423e-08 | 3.5119e-08 | 1.7305e-09 | 4.3526e-09 | 2.205e-09 | 1.5102e-10
73476.516 | 3.4539e-08 | 4.2906e-08 | 1.0275e-09 | 4.3556e-08 | 3.5012e-08 | 1.7249e-09 | 4.3402e-09 | 2.2045e-09 | 1.4728e-10
73488.68 | 3.3879e-08 | 4.2727e-08 | 1.0139e-09 | 4.3448e-08 | 3.5038e-08 | 1.7237e-09 | 4.3923e-09 | 2.2133e-09 | 1.4956e-10
73500.844 | 3.3663e-08 | 4.2958e-08 | 1.0219e-09 | 4.3658e-08 | 3.5366e-08 | 1.7407e-09 | 4.3146e-09 | 2.2061e-09 | 1.4717e-10
73513.016 | 3.4179e-08 | 4.302e-08 | 1.0036e-09 | 4.2138e-08 | 3.4545e-08 | 1.6839e-09 | 4.2376e-09 | 2.1271e-09 | 1.4306e-10
73525.18 | 3.3665e-08 | 4.1374e-08 | 9.527e-10 | 4.1491e-08 | 3.4295e-08 | 1.6737e-09 | 4.1867e-09 | 2.1471e-09 | 1.4334e-10
73537.352 | 3.3587e-08 | 4.1772e-08 | 9.834e-10 | 4.2011e-08 | 3.4604e-08 | 1.695e-09 | 4.2479e-09 | 2.1699e-09 | 1.4867e-10
73549.516 | 3.4158e-08 | 4.2874e-08 | 9.9976e-10 | 4.3165e-08 | 3.5111e-08 | 1.7085e-09 | 4.2438e-09 | 2.1864e-09 | 1.4759e-10
73561.68 | 3.3632e-08 | 4.2804e-08 | 1.0043e-09 | 4.2552e-08 | 3.5199e-08 | 1.7016e-09 | 4.2957e-09 | 2.1658e-09 | 1.475e-10
73573.852 | 3.339e-08 | 4.2684e-08 | 1.0187e-09 | 4.3299e-08 | 3.4557e-08 | 1.7026e-09 | 4.2835e-09 | 2.1798e-09 | 1.474e-10
73586.016 | 3.3649e-08 | 4.3109e-08 | 1.0332e-09 | 4.321e-08 | 3.5037e-08 | 1.7097e-09 | 4.3521e-09 | 2.2233e-09 | 1.4775e-10
73598.18 | 3.3913e-08 | 4.2747e-08 | 1.0342e-09 | 4.3484e-08 | 3.5478e-08 | 1.7307e-09 | 4.3465e-09 | 2.2553e-09 | 1.5301e-10
73610.352 | 3.4184e-08 | 4.2865e-08 | 1.0375e-09 | 4.3715e-08 | 3.5651e-08 | 1.7248e-09 | 4.3856e-09 | 2.2468e-09 | 1.5021e-10
73622.516 | 3.4553e-08 | 4.2785e-08 | 1.0048e-09 | 4.2746e-08 | 3.4871e-08 | 1.7089e-09 | 4.2173e-09 | 2.1575e-09 | 1.4583e-10
73634.688 | 3.3754e-08 | 4.2544e-08 | 9.699e-10 | 4.1899e-08 | 3.4074e-08 | 1.6898e-09 | 4.1505e-09 | 2.124e-09 | 1.4316e-10
73646.852 | 3.3273e-08 | 4.1848e-08 | 9.4051e-10 | 4.205e-08 | 3.4387e-08 | 1.6798e-09 | 4.1571e-09 | 2.1421e-09 | 1.4366e-10
73659.016 | 3.3588e-08 | 4.226e-08 | 9.528e-10 | 4.1709e-08 | 3.3873e-08 | 1.6983e-09 | 4.2041e-09 | 2.1846e-09 | 1.4732e-10
73671.188 | 3.3166e-08 | 4.3292e-08 | 1.0047e-09 | 4.3046e-08 | 3.5297e-08 | 1.7191e-09 | 4.323e-09 | 2.2251e-09 | 1.4854e-10
73683.352 | 3.3583e-08 | 4.2731e-08 | 9.801e-10 | 4.2514e-08 | 3.4994e-08 | 1.6996e-09 | 4.2954e-09 | 2.1803e-09 | 1.4781e-10
73695.516 | 3.4111e-08 | 4.2843e-08 | 1.0022e-09 | 4.3118e-08 | 3.4969e-08 | 1.6952e-09 | 4.3039e-09 | 2.1835e-09 | 1.4702e-10
73707.688 | 3.378e-08 | 4.2965e-08 | 1.0102e-09 | 4.365e-08 | 3.4907e-08 | 1.716e-09 | 4.3153e-09 | 2.2306e-09 | 1.4891e-10
73719.852 | 3.6241e-08 | 4.2839e-08 | 1.0684e-09 | 4.4756e-08 | 3.6413e-08 | 1.7522e-09 | 4.4828e-09 | 2.2973e-09 | 1.5479e-10
73732.023 | 3.4478e-08 | 4.293e-08 | 1.0721e-09 | 4.4622e-08 | 3.6271e-08 | 1.7649e-09 | 4.5182e-09 | 2.2945e-09 | 1.5534e-10
73744.188 | 3.4988e-08 | 4.368e-08 | 1.1002e-09 | 4.5075e-08 | 3.6469e-08 | 1.7851e-09 | 4.5202e-09 | 2.3041e-09 | 1.5735e-10
73756.352 | 3.474e-08 | 4.3838e-08 | 1.1012e-09 | 4.4679e-08 | 3.649e-08 | 1.7882e-09 | 4.4945e-09 | 2.3188e-09 | 1.5493e-10
73768.523 | 3.4931e-08 | 4.3848e-08 | 1.074e-09 | 4.5269e-08 | 3.6493e-08 | 1.7408e-09 | 4.5424e-09 | 2.3179e-09 | 1.548e-10
73780.688 | 3.5113e-08 | 4.3973e-08 | 1.0793e-09 | 4.5329e-08 | 3.6541e-08 | 1.785e-09 | 4.521e-09 | 2.295e-09 | 1.555e-10
73792.852 | 3.4564e-08 | 4.3779e-08 | 1.0528e-09 | 4.4758e-08 | 3.5846e-08 | 1.7615e-09 | 4.419e-09 | 2.2663e-09 | 1.5205e-10
73805.023 | 3.4657e-08 | 4.3711e-08 | 1.0353e-09 | 4.454e-08 | 3.5734e-08 | 1.761e-09 | 4.4193e-09 | 2.2418e-09 | 1.517e-10
73817.188 | 3.4261e-08 | 4.3501e-08 | 1.0372e-09 | 4.4519e-08 | 3.6009e-08 | 1.7635e-09 | 4.4898e-09 | 2.2888e-09 | 1.5375e-10
73829.359 | 3.479e-08 | 4.3604e-08 | 1.0602e-09 | 4.5112e-08 | 3.6722e-08 | 1.7633e-09 | 4.4603e-09 | 2.2395e-09 | 1.5095e-10
73841.523 | 3.4297e-08 | 4.4347e-08 | 1.0423e-09 | 4.444e-08 | 3.6398e-08 | 1.7437e-09 | 4.4111e-09 | 2.2411e-09 | 1.5146e-10
73853.688 | 3.3747e-08 | 4.3044e-08 | 1.0401e-09 | 4.3756e-08 | 3.5683e-08 | 1.7453e-09 | 4.3617e-09 | 2.2591e-09 | 1.537e-10
73865.859 | 3.3609e-08 | 4.4021e-08 | 1.0608e-09 | 4.4179e-08 | 3.6327e-08 | 1.7541e-09 | 4.4249e-09 | 2.2548e-09 | 1.5448e-10
73878.023 | 3.4564e-08 | 4.3444e-08 | 1.1016e-09 | 4.4266e-08 | 3.5956e-08 | 1.7641e-09 | 4.5032e-09 | 2.2622e-09 | 1.5417e-10
73890.188 | 3.4562e-08 | 4.2581e-08 | 1.0279e-09 | 4.3014e-08 | 3.5363e-08 | 1.7467e-09 | 4.3118e-09 | 2.2625e-09 | 1.5084e-10
73902.359 | 3.3692e-08 | 4.2244e-08 | 9.871e-10 | 4.2487e-08 | 3.474e-08 | 1.7096e-09 | 4.2549e-09 | 2.1838e-09 | 1.4893e-10
73914.523 | 3.3493e-08 | 4.2321e-08 | 9.844e-10 | 4.2626e-08 | 3.4867e-08 | 1.706e-09 | 4.3156e-09 | 2.1973e-09 | 1.5009e-10
73926.695 | 3.3929e-08 | 4.277e-08 | 1.0017e-09 | 4.3129e-08 | 3.5035e-08 | 1.7531e-09 | 4.3293e-09 | 2.1979e-09 | 1.4951e-10
73938.859 | 3.4049e-08 | 4.2529e-08 | 9.9878e-10 | 4.2847e-08 | 3.4619e-08 | 1.7233e-09 | 4.2519e-09 | 2.1476e-09 | 1.4694e-10
73951.023 | 3.3829e-08 | 4.1896e-08 | 9.8082e-10 | 4.2751e-08 | 3.4977e-08 | 1.7167e-09 | 4.2336e-09 | 2.1763e-09 | 1.486e-10
73963.195 | 3.3477e-08 | 4.2275e-08 | 1.004e-09 | 4.26e-08 | 3.5296e-08 | 1.7163e-09 | 4.2596e-09 | 2.2001e-09 | 1.4957e-10
73975.359 | 3.3418e-08 | 4.255e-08 | 1.0174e-09 | 4.2995e-08 | 3.5107e-08 | 1.7331e-09 | 4.3549e-09 | 2.2176e-09 | 1.5103e-10
73987.523 | 3.4238e-08 | 4.2259e-08 | 1.0371e-09 | 4.3306e-08 | 3.5359e-08 | 1.7522e-09 | 4.352e-09 | 2.2252e-09 | 1.5064e-10
73999.695 | 3.4858e-08 | 4.2784e-08 | 1.0175e-09 | 4.3535e-08 | 3.5283e-08 | 1.7328e-09 | 4.3067e-09 | 2.242e-09 | 1.5245e-10
74011.859 | 3.4235e-08 | 4.3259e-08 | 1.0126e-09 | 4.3538e-08 | 3.5996e-08 | 1.7643e-09 | 4.3866e-09 | 2.3021e-09 | 1.5491e-10
74024.031 | 3.4775e-08 | 4.337e-08 | 1.0491e-09 | 4.4364e-08 | 3.5982e-08 | 1.7644e-09 | 4.4009e-09 | 2.2521e-09 | 1.5099e-10
74036.195 | 3.41e-08 | 4.3702e-08 | 1.032e-09 | 4.4485e-08 | 3.5902e-08 | 1.7456e-09 | 4.5027e-09 | 2.2918e-09 | 1.5731e-10
74048.359 | 3.4211e-08 | 4.3417e-08 | 1.0733e-09 | 4.5115e-08 | 3.6511e-08 | 1.7922e-09 | 4.538e-09 | 2.3305e-09 | 1.5744e-10
74060.531 | 3.4513e-08 | 4.3004e-08 | 1.0795e-09 | 4.4932e-08 | 3.6201e-08 | 1.7886e-09 | 4.4785e-09 | 2.2116e-09 | 1.5148e-10
74072.695 | 3.4521e-08 | 4.3263e-08 | 1.0289e-09 | 4.3951e-08 | 3.5487e-08 | 1.7175e-09 | 4.3371e-09 | 2.2281e-09 | 1.4978e-10
74084.859 | 3.3513e-08 | 4.2821e-08 | 9.9584e-10 | 4.3875e-08 | 3.5278e-08 | 1.7214e-09 | 4.3896e-09 | 2.2337e-09 | 1.5057e-10
74097.031 | 3.4028e-08 | 4.3285e-08 | 1.0018e-09 | 4.3425e-08 | 3.5687e-08 | 1.7377e-09 | 4.4115e-09 | 2.2732e-09 | 1.5476e-10
74109.195 | 3.4405e-08 | 4.3818e-08 | 1.0342e-09 | 4.524e-08 | 3.613e-08 | 1.7839e-09 | 4.4054e-09 | 2.2713e-09 | 1.5359e-10
74121.367 | 3.4879e-08 | 4.3795e-08 | 1.0161e-09 | 4.4162e-08 | 3.5563e-08 | 1.797e-09 | 4.4223e-09 | 2.3004e-09 | 1.6017e-10
74133.531 | 3.6338e-08 | 4.435e-08 | 1.1184e-09 | 4.6913e-08 | 3.734e-08 | 1.8435e-09 | 4.6633e-09 | 2.372e-09 | 1.6299e-10
74145.695 | 3.5896e-08 | 4.433e-08 | 1.1036e-09 | 4.6449e-08 | 3.7135e-08 | 1.8312e-09 | 4.5918e-09 | 2.3408e-09 | 1.5783e-10
74157.867 | 3.5071e-08 | 4.3864e-08 | 1.0586e-09 | 4.5222e-08 | 3.6868e-08 | 1.8287e-09 | 4.5588e-09 | 2.3261e-09 | 1.5519e-10
74170.031 | 3.4735e-08 | 4.3946e-08 | 1.07e-09 | 4.6148e-08 | 3.6726e-08 | 1.847e-09 | 4.6018e-09 | 2.338e-09 | 1.5726e-10
74182.195 | 3.5154e-08 | 4.4348e-08 | 1.0632e-09 | 4.5861e-08 | 3.6609e-08 | 1.8125e-09 | 4.5076e-09 | 2.3085e-09 | 1.5632e-10
74194.367 | 3.5156e-08 | 4.4324e-08 | 1.0618e-09 | 4.5495e-08 | 3.6464e-08 | 1.7974e-09 | 4.5719e-09 | 2.287e-09 | 1.5386e-10
74206.531 | 3.509e-08 | 4.3456e-08 | 1.0249e-09 | 4.5094e-08 | 3.6347e-08 | 1.7954e-09 | 4.4742e-09 | 2.2503e-09 | 1.5332e-10
74218.703 | 3.4691e-08 | 4.4273e-08 | 1.0352e-09 | 4.5503e-08 | 3.6396e-08 | 1.8251e-09 | 4.4609e-09 | 2.2634e-09 | 1.5265e-10
74230.867 | 3.4852e-08 | 4.3673e-08 | 1.0146e-09 | 4.5634e-08 | 3.6223e-08 | 1.8199e-09 | 4.4678e-09 | 2.3136e-09 | 1.5441e-10
74243.031 | 3.4892e-08 | 4.4e-08 | 1.0165e-09 | 4.5315e-08 | 3.6061e-08 | 1.7975e-09 | 4.4895e-09 | 2.311e-09 | 1.562e-10
74255.203 | 3.4996e-08 | 4.4126e-08 | 1.0498e-09 | 4.5732e-08 | 3.6756e-08 | 1.8174e-09 | 4.5166e-09 | 2.2995e-09 | 1.5504e-10
74267.367 | 3.4639e-08 | 4.4691e-08 | 1.0533e-09 | 4.6304e-08 | 3.6883e-08 | 1.8078e-09 | 4.5716e-09 | 2.3511e-09 | 1.5669e-10
74279.531 | 3.4514e-08 | 4.4667e-08 | 1.088e-09 | 4.7093e-08 | 3.7034e-08 | 1.8505e-09 | 4.6947e-09 | 2.3703e-09 | 1.5894e-10
74291.703 | 3.5583e-08 | 4.4814e-08 | 1.0943e-09 | 4.7298e-08 | 3.7101e-08 | 1.8317e-09 | 4.6007e-09 | 2.3473e-09 | 1.5774e-10
74303.867 | 3.511e-08 | 4.4088e-08 | 1.0998e-09 | 4.6472e-08 | 3.7515e-08 | 1.8322e-09 | 4.6654e-09 | 2.3809e-09 | 1.5925e-10
74316.039 | 3.4879e-08 | 4.3814e-08 | 1.082e-09 | 4.7344e-08 | 3.7566e-08 | 1.8087e-09 | 4.6279e-09 | 2.3374e-09 | 1.6034e-10
74328.203 | 3.6158e-08 | 4.3717e-08 | 1.0624e-09 | 4.6864e-08 | 3.703e-08 | 1.82e-09 | 4.5686e-09 | 2.362e-09 | 1.6009e-10
74340.367 | 3.4964e-08 | 4.4464e-08 | 1.0793e-09 | 4.7132e-08 | 3.7254e-08 | 1.8295e-09 | 4.6217e-09 | 2.3854e-09 | 1.5617e-10
74352.539 | 3.5575e-08 | 4.4066e-08 | 1.0557e-09 | 4.6268e-08 | 3.6878e-08 | 1.8173e-09 | 4.5733e-09 | 2.355e-09 | 1.5959e-10
74364.703 | 3.5738e-08 | 4.4182e-08 | 1.1006e-09 | 4.7321e-08 | 3.7081e-08 | 1.8551e-09 | 4.6117e-09 | 2.3599e-09 | 1.6e-10
74376.867 | 3.5307e-08 | 4.4817e-08 | 1.0766e-09 | 4.7083e-08 | 3.7719e-08 | 1.8427e-09 | 4.6862e-09 | 2.3768e-09 | 1.6014e-10
74389.039 | 3.5702e-08 | 4.4715e-08 | 1.1256e-09 | 4.7798e-08 | 3.7645e-08 | 1.8545e-09 | 4.7136e-09 | 2.3891e-09 | 1.6184e-10
74401.203 | 3.5345e-08 | 4.4816e-08 | 1.0918e-09 | 4.7416e-08 | 3.7785e-08 | 1.8412e-09 | 4.6782e-09 | 2.3833e-09 | 1.5982e-10
74413.375 | 3.5741e-08 | 4.4733e-08 | 1.1147e-09 | 4.7792e-08 | 3.7889e-08 | 1.8551e-09 | 4.7758e-09 | 2.4366e-09 | 1.6437e-10
74425.539 | 3.5926e-08 | 4.5553e-08 | 1.1244e-09 | 4.914e-08 | 3.8487e-08 | 1.8817e-09 | 4.8308e-09 | 2.4504e-09 | 1.657e-10
74437.703 | 3.5807e-08 | 4.5607e-08 | 1.1198e-09 | 4.8841e-08 | 3.8426e-08 | 1.8784e-09 | 4.8102e-09 | 2.439e-09 | 1.6281e-10
74449.875 | 3.8194e-08 | 4.5671e-08 | 1.1322e-09 | 4.8709e-08 | 3.8689e-08 | 1.8877e-09 | 4.8053e-09 | 2.4559e-09 | 1.6442e-10
74462.039 | 3.6164e-08 | 4.4766e-08 | 1.1105e-09 | 4.8198e-08 | 3.7989e-08 | 1.871e-09 | 4.823e-09 | 2.4534e-09 | 1.6405e-10
74474.203 | 3.6101e-08 | 4.5628e-08 | 1.1392e-09 | 4.8598e-08 | 3.9116e-08 | 1.8952e-09 | 4.9182e-09 | 2.4347e-09 | 1.6605e-10
74486.375 | 3.6556e-08 | 4.5557e-08 | 1.1395e-09 | 4.8907e-08 | 3.838e-08 | 1.8773e-09 | 4.8068e-09 | 2.4648e-09 | 1.6578e-10
74498.539 | 3.6114e-08 | 4.5686e-08 | 1.1372e-09 | 4.9926e-08 | 3.9001e-08 | 1.9008e-09 | 4.9152e-09 | 2.4707e-09 | 1.6784e-10
74510.711 | 3.7092e-08 | 4.5401e-08 | 1.1294e-09 | 4.9437e-08 | 3.8593e-08 | 1.8891e-09 | 4.8463e-09 | 2.4523e-09 | 1.6626e-10
74522.875 | 3.6085e-08 | 4.6215e-08 | 1.1426e-09 | 5.0098e-08 | 3.9309e-08 | 1.9135e-09 | 4.923e-09 | 2.5155e-09 | 1.6819e-10
74535.039 | 3.5596e-08 | 4.6069e-08 | 1.1759e-09 | 5.0405e-08 | 3.9477e-08 | 1.9041e-09 | 4.9306e-09 | 2.5358e-09 | 1.6983e-10
74547.211 | 3.6802e-08 | 4.6486e-08 | 1.1649e-09 | 5.005e-08 | 3.9344e-08 | 1.8919e-09 | 4.8949e-09 | 2.5137e-09 | 1.6519e-10
74559.375 | 3.5769e-08 | 4.59e-08 | 1.1378e-09 | 5.0491e-08 | 3.9425e-08 | 1.9144e-09 | 4.9177e-09 | 2.5136e-09 | 1.683e-10
74571.547 | 3.7023e-08 | 4.6342e-08 | 1.1727e-09 | 5.0822e-08 | 3.9716e-08 | 1.8952e-09 | 4.9308e-09 | 2.4791e-09 | 1.6612e-10
74583.711 | 3.6738e-08 | 4.5859e-08 | 1.1369e-09 | 4.9366e-08 | 3.8816e-08 | 1.8933e-09 | 4.8396e-09 | 2.4808e-09 | 1.6481e-10
74595.875 | 3.7405e-08 | 4.5789e-08 | 1.1433e-09 | 4.9223e-08 | 3.9074e-08 | 1.8729e-09 | 4.8273e-09 | 2.4799e-09 | 1.6528e-10
74608.047 | 3.6086e-08 | 4.6304e-08 | 1.1416e-09 | 4.9682e-08 | 3.8611e-08 | 1.8665e-09 | 4.8886e-09 | 2.4609e-09 | 1.6626e-10
74620.211 | 3.5916e-08 | 4.5456e-08 | 1.1609e-09 | 4.9031e-08 | 3.9203e-08 | 1.8931e-09 | 4.8937e-09 | 2.4764e-09 | 1.6491e-10
74632.375 | 3.6033e-08 | 4.498e-08 | 1.1407e-09 | 4.878e-08 | 3.8246e-08 | 1.863e-09 | 4.8624e-09 | 2.4698e-09 | 1.6684e-10
74644.547 | 3.5568e-08 | 4.5745e-08 | 1.1328e-09 | 4.8611e-08 | 3.8548e-08 | 1.8683e-09 | 4.8861e-09 | 2.4335e-09 | 1.6347e-10
74656.711 | 3.5819e-08 | 4.5696e-08 | 1.1252e-09 | 4.8295e-08 | 3.8749e-08 | 1.8728e-09 | 4.8326e-09 | 2.4721e-09 | 1.6452e-10
74668.883 | 3.6266e-08 | 4.5563e-08 | 1.1265e-09 | 4.9179e-08 | 3.8872e-08 | 1.8826e-09 | 4.8952e-09 | 2.4883e-09 | 1.6617e-10
74681.047 | 3.7377e-08 | 4.6396e-08 | 1.1303e-09 | 4.9253e-08 | 3.8676e-08 | 1.8742e-09 | 4.8638e-09 | 2.4855e-09 | 1.6681e-10
74693.211 | 3.6222e-08 | 4.6035e-08 | 1.1241e-09 | 4.9325e-08 | 3.9294e-08 | 1.8929e-09 | 4.9095e-09 | 2.4979e-09 | 1.6724e-10
74705.383 | 3.6225e-08 | 4.6413e-08 | 1.131e-09 | 5.0477e-08 | 3.9448e-08 | 1.9049e-09 | 4.9717e-09 | 2.5192e-09 | 1.6788e-10
74717.547 | 3.6008e-08 | 4.6383e-08 | 1.1928e-09 | 5.1861e-08 | 4.0581e-08 | 1.9459e-09 | 5.2516e-09 | 2.6571e-09 | 1.7674e-10
74729.711 | 3.6848e-08 | 4.681e-08 | 1.2581e-09 | 5.2175e-08 | 4.0579e-08 | 1.959e-09 | 5.2819e-09 | 2.6308e-09 | 1.7723e-10
74741.883 | 3.732e-08 | 4.6868e-08 | 1.2867e-09 | 5.2784e-08 | 4.0611e-08 | 1.9725e-09 | 5.1764e-09 | 2.6283e-09 | 1.7923e-10
74754.047 | 3.8486e-08 | 4.6462e-08 | 1.2111e-09 | 5.1561e-08 | 4.0238e-08 | 1.9521e-09 | 5.0563e-09 | 2.6059e-09 | 1.7464e-10
74766.219 | 3.7703e-08 | 4.6843e-08 | 1.202e-09 | 5.0737e-08 | 4.0316e-08 | 1.9374e-09 | 4.9841e-09 | 2.5441e-09 | 1.7393e-10
74778.383 | 3.7259e-08 | 4.6246e-08 | 1.1871e-09 | 5.0381e-08 | 3.9365e-08 | 1.8999e-09 | 5.0012e-09 | 2.498e-09 | 1.6776e-10
74790.547 | 3.625e-08 | 4.6336e-08 | 1.1619e-09 | 5.0083e-08 | 3.8999e-08 | 1.8992e-09 | 4.9257e-09 | 2.4782e-09 | 1.695e-10
74802.719 | 3.6036e-08 | 4.55e-08 | 1.1318e-09 | 4.9245e-08 | 3.9307e-08 | 1.8962e-09 | 4.8872e-09 | 2.5032e-09 | 1.6896e-10
74814.883 | 3.6688e-08 | 4.6235e-08 | 1.1788e-09 | 5.0512e-08 | 3.9626e-08 | 1.895e-09 | 5.0246e-09 | 2.5362e-09 | 1.6884e-10
74827.047 | 3.6719e-08 | 4.5898e-08 | 1.1997e-09 | 5.0685e-08 | 3.9506e-08 | 1.9155e-09 | 5.0274e-09 | 2.5706e-09 | 1.7164e-10
74839.219 | 3.6697e-08 | 4.604e-08 | 1.1781e-09 | 5.0785e-08 | 3.9886e-08 | 1.9136e-09 | 5.0247e-09 | 2.5659e-09 | 1.7302e-10
74851.383 | 3.6214e-08 | 4.516e-08 | 1.2201e-09 | 5.0204e-08 | 3.9667e-08 | 1.9326e-09 | 5.1446e-09 | 2.6202e-09 | 1.7362e-10
74863.555 | 3.6983e-08 | 4.6288e-08 | 1.2514e-09 | 5.2453e-08 | 4.06e-08 | 1.9639e-09 | 5.2354e-09 | 2.6302e-09 | 1.7877e-10
74875.719 | 3.7826e-08 | 4.6323e-08 | 1.2749e-09 | 5.2972e-08 | 4.1281e-08 | 1.9672e-09 | 5.2605e-09 | 2.6439e-09 | 1.7745e-10
74887.883 | 3.6813e-08 | 4.6097e-08 | 1.2542e-09 | 5.1714e-08 | 4.0548e-08 | 1.9559e-09 | 5.1484e-09 | 2.6085e-09 | 1.7285e-10
74900.055 | 3.7114e-08 | 4.6505e-08 | 1.1983e-09 | 5.1596e-08 | 4.0131e-08 | 1.9475e-09 | 5.0466e-09 | 2.5872e-09 | 1.7203e-10
74912.219 | 3.6504e-08 | 4.6935e-08 | 1.1962e-09 | 5.0649e-08 | 3.9721e-08 | 1.9147e-09 | 4.9676e-09 | 2.5537e-09 | 1.7032e-10
74924.383 | 3.6726e-08 | 4.668e-08 | 1.1762e-09 | 5.0084e-08 | 4.0442e-08 | 1.8914e-09 | 4.9784e-09 | 2.5032e-09 | 1.6913e-10
74936.555 | 3.6304e-08 | 4.592e-08 | 1.1607e-09 | 5.03e-08 | 3.9633e-08 | 1.8884e-09 | 4.9238e-09 | 2.5446e-09 | 1.6974e-10
74948.719 | 3.7151e-08 | 4.5524e-08 | 1.1755e-09 | 5.0596e-08 | 3.947e-08 | 1.9165e-09 | 4.998e-09 | 2.5713e-09 | 1.718e-10
74960.891 | 3.6067e-08 | 4.5764e-08 | 1.1662e-09 | 5.0234e-08 | 3.9741e-08 | 1.9076e-09 | 4.9287e-09 | 2.5287e-09 | 1.7141e-10
74973.055 | 3.6241e-08 | 4.5438e-08 | 1.1653e-09 | 5.0111e-08 | 3.9601e-08 | 1.8971e-09 | 4.9975e-09 | 2.5336e-09 | 1.7241e-10
74985.219 | 3.6246e-08 | 4.4923e-08 | 1.1615e-09 | 4.9942e-08 | 3.965e-08 | 1.8923e-09 | 5.0549e-09 | 2.5346e-09 | 1.6801e-10
74997.391 | 3.633e-08 | 4.6068e-08 | 1.209e-09 | 5.1294e-08 | 3.9947e-08 | 1.9185e-09 | 5.0542e-09 | 2.5838e-09 | 1.7254e-10
75009.555 | 3.7025e-08 | 4.6567e-08 | 1.2253e-09 | 5.1253e-08 | 4.019e-08 | 1.922e-09 | 5.1e-09 | 2.6049e-09 | 1.7479e-10
75021.719 | 3.6557e-08 | 4.5757e-08 | 1.2019e-09 | 5.1243e-08 | 4.0356e-08 | 1.9096e-09 | 5.0741e-09 | 2.5371e-09 | 1.7026e-10
75033.891 | 3.6844e-08 | 4.5914e-08 | 1.1677e-09 | 5.0159e-08 | 3.9278e-08 | 1.8771e-09 | 4.8946e-09 | 2.5205e-09 | 1.6807e-10
75046.055 | 3.5898e-08 | 4.554e-08 | 1.1596e-09 | 4.9834e-08 | 3.9231e-08 | 1.8695e-09 | 4.9734e-09 | 2.5138e-09 | 1.697e-10
75058.227 | 3.6119e-08 | 4.5173e-08 | 1.1784e-09 | 4.9552e-08 | 3.9492e-08 | 1.8967e-09 | 4.949e-09 | 2.5237e-09 | 1.7281e-10
75070.391 | 3.6028e-08 | 4.5605e-08 | 1.2075e-09 | 5.0184e-08 | 3.9813e-08 | 1.9009e-09 | 4.9205e-09 | 2.5455e-09 | 1.7177e-10
75082.555 | 3.5665e-08 | 4.5162e-08 | 1.2024e-09 | 5.009e-08 | 3.966e-08 | 1.8943e-09 | 4.9704e-09 | 2.5448e-09 | 1.7334e-10
75094.727 | 3.6102e-08 | 4.5801e-08 | 1.1771e-09 | 5.0294e-08 | 4.0121e-08 | 1.898e-09 | 5.0112e-09 | 2.5361e-09 | 1.7102e-10
75106.891 | 3.6214e-08 | 4.6335e-08 | 1.1951e-09 | 5.0563e-08 | 3.9815e-08 | 1.9217e-09 | 5.0975e-09 | 2.5689e-09 | 1.7388e-10
75119.055 | 3.6471e-08 | 4.586e-08 | 1.2044e-09 | 5.0889e-08 | 3.9899e-08 | 1.9251e-09 | 5.0921e-09 | 2.5474e-09 | 1.7319e-10
75131.227 | 3.6662e-08 | 4.5321e-08 | 1.1925e-09 | 5.0719e-08 | 4.0036e-08 | 1.9153e-09 | 5.0754e-09 | 2.5741e-09 | 1.723e-10
75143.391 | 3.6614e-08 | 4.5904e-08 | 1.1892e-09 | 5.072e-08 | 4.0297e-08 | 1.9073e-09 | 5.0087e-09 | 2.5319e-09 | 1.73e-10
75155.563 | 3.6596e-08 | 4.6236e-08 | 1.1812e-09 | 5.0278e-08 | 4.0005e-08 | 1.9239e-09 | 5.0689e-09 | 2.5183e-09 | 1.6797e-10
75167.727 | 3.6537e-08 | 4.5936e-08 | 1.1634e-09 | 4.9526e-08 | 3.9269e-08 | 1.8783e-09 | 4.8968e-09 | 2.474e-09 | 1.6757e-10
75179.891 | 3.5924e-08 | 4.532e-08 | 1.1647e-09 | 4.9385e-08 | 3.9625e-08 | 1.889e-09 | 4.8933e-09 | 2.5085e-09 | 1.7041e-10
75192.063 | 3.6224e-08 | 4.5199e-08 | 1.1828e-09 | 4.9703e-08 | 3.8734e-08 | 1.8907e-09 | 4.9315e-09 | 2.5106e-09 | 1.6997e-10
75204.227 | 3.7102e-08 | 4.5095e-08 | 1.2015e-09 | 5.1004e-08 | 3.9395e-08 | 1.9075e-09 | 5.0523e-09 | 2.6158e-09 | 1.731e-10
75216.391 | 3.6533e-08 | 4.5365e-08 | 1.199e-09 | 5.1254e-08 | 3.9782e-08 | 1.9095e-09 | 5.0566e-09 | 2.5646e-09 | 1.7039e-10
75228.563 | 3.5851e-08 | 4.6212e-08 | 1.2022e-09 | 5.0902e-08 | 4.0121e-08 | 1.9087e-09 | 5.0091e-09 | 2.5575e-09 | 1.7207e-10
75240.727 | 3.5957e-08 | 4.5529e-08 | 1.1942e-09 | 5.1187e-08 | 4e-08 | 1.9101e-09 | 5.063e-09 | 2.5832e-09 | 1.7197e-10
75252.898 | 3.6553e-08 | 4.6625e-08 | 1.2169e-09 | 5.1146e-08 | 4.0251e-08 | 1.9131e-09 | 5.0346e-09 | 2.5686e-09 | 1.7397e-10
75265.063 | 3.7753e-08 | 4.643e-08 | 1.1471e-09 | 5.0184e-08 | 3.9386e-08 | 1.8697e-09 | 4.9675e-09 | 2.5072e-09 | 1.6869e-10
75277.227 | 3.6569e-08 | 4.5663e-08 | 1.1547e-09 | 5.0498e-08 | 3.9423e-08 | 1.8944e-09 | 4.9302e-09 | 2.5434e-09 | 1.7036e-10
75289.398 | 3.662e-08 | 4.5823e-08 | 1.1724e-09 | 5.104e-08 | 3.9828e-08 | 1.9104e-09 | 5.0549e-09 | 2.5416e-09 | 1.7259e-10
75301.563 | 3.6626e-08 | 4.6159e-08 | 1.1849e-09 | 5.0741e-08 | 4.0588e-08 | 1.9006e-09 | 5.0116e-09 | 2.5792e-09 | 1.7235e-10
75313.727 | 3.6657e-08 | 4.5954e-08 | 1.1665e-09 | 5.0097e-08 | 3.9658e-08 | 1.9019e-09 | 5.0295e-09 | 2.5261e-09 | 1.7057e-10
75325.898 | 3.5895e-08 | 4.6003e-08 | 1.1749e-09 | 5.0691e-08 | 3.9359e-08 | 1.8794e-09 | 4.9414e-09 | 2.5363e-09 | 1.694e-10
75338.063 | 3.6183e-08 | 4.5333e-08 | 1.1589e-09 | 5.0545e-08 | 3.9632e-08 | 1.8817e-09 | 4.9747e-09 | 2.4902e-09 | 1.6961e-10
75350.234 | 3.605e-08 | 4.5283e-08 | 1.1523e-09 | 4.9639e-08 | 3.8854e-08 | 1.8773e-09 | 4.8706e-09 | 2.5046e-09 | 1.6634e-10
75362.398 | 3.5899e-08 | 4.4551e-08 | 1.1317e-09 | 4.9753e-08 | 3.9028e-08 | 1.8515e-09 | 4.8304e-09 | 2.4821e-09 | 1.6781e-10
75374.563 | 3.5049e-08 | 4.4387e-08 | 1.125e-09 | 4.9545e-08 | 3.8947e-08 | 1.846e-09 | 4.8465e-09 | 2.4553e-09 | 1.6625e-10
75386.734 | 3.5773e-08 | 4.4748e-08 | 1.1716e-09 | 4.9842e-08 | 3.9165e-08 | 1.8718e-09 | 4.9722e-09 | 2.5054e-09 | 1.6908e-10
75398.898 | 3.5913e-08 | 4.4915e-08 | 1.1908e-09 | 5.0696e-08 | 3.9671e-08 | 1.9098e-09 | 5.0317e-09 | 2.5729e-09 | 1.7391e-10
75411.063 | 3.6565e-08 | 4.6007e-08 | 1.2343e-09 | 5.1081e-08 | 3.9903e-08 | 1.9232e-09 | 5.1162e-09 | 2.6132e-09 | 1.7607e-10
75423.234 | 3.611e-08 | 4.6061e-08 | 1.2411e-09 | 5.2217e-08 | 4.0388e-08 | 1.9126e-09 | 5.2173e-09 | 2.6359e-09 | 1.771e-10
75435.398 | 3.6298e-08 | 4.6055e-08 | 1.2737e-09 | 5.2536e-08 | 4.1055e-08 | 1.975e-09 | 5.262e-09 | 2.6418e-09 | 1.7754e-10
75447.57 | 3.6696e-08 | 4.6392e-08 | 1.2765e-09 | 5.2844e-08 | 4.105e-08 | 1.9395e-09 | 5.2501e-09 | 2.6714e-09 | 1.7876e-10
75459.734 | 3.7129e-08 | 4.6833e-08 | 1.2871e-09 | 5.33e-08 | 4.1083e-08 | 1.9594e-09 | 5.2001e-09 | 2.6699e-09 | 1.791e-10
75471.898 | 3.7516e-08 | 4.6285e-08 | 1.3211e-09 | 5.2855e-08 | 4.1019e-08 | 1.9455e-09 | 5.149e-09 | 2.623e-09 | 1.7831e-10
75484.07 | 3.7175e-08 | 4.6698e-08 | 1.2397e-09 | 5.2596e-08 | 4.0865e-08 | 1.926e-09 | 5.1394e-09 | 2.6217e-09 | 1.7391e-10
75496.234 | 3.6905e-08 | 4.6509e-08 | 1.2021e-09 | 5.1065e-08 | 4.0854e-08 | 1.9282e-09 | 5.0887e-09 | 2.588e-09 | 1.7507e-10
75508.398 | 3.6648e-08 | 4.6157e-08 | 1.1955e-09 | 5.1232e-08 | 4.0191e-08 | 1.9166e-09 | 5.1054e-09 | 2.5738e-09 | 1.7521e-10
75520.57 | 3.6507e-08 | 4.6136e-08 | 1.1961e-09 | 5.1271e-08 | 3.9995e-08 | 1.9165e-09 | 5.1346e-09 | 2.5977e-09 | 1.7569e-10
75532.734 | 3.6428e-08 | 4.576e-08 | 1.1932e-09 | 5.1462e-08 | 4.0639e-08 | 1.9096e-09 | 5.1251e-09 | 2.5961e-09 | 1.7321e-10
75544.906 | 3.6154e-08 | 4.6227e-08 | 1.2165e-09 | 5.1824e-08 | 4.0056e-08 | 1.9416e-09 | 5.2139e-09 | 2.6281e-09 | 1.7603e-10
75557.07 | 3.6786e-08 | 4.63e-08 | 1.2266e-09 | 5.1971e-08 | 4.0747e-08 | 1.9179e-09 | 5.1413e-09 | 2.621e-09 | 1.7324e-10
75569.234 | 3.7193e-08 | 4.6026e-08 | 1.1961e-09 | 5.2041e-08 | 4.0211e-08 | 1.9201e-09 | 5.1249e-09 | 2.5911e-09 | 1.7267e-10
75581.406 | 3.6998e-08 | 4.6269e-08 | 1.2175e-09 | 5.1764e-08 | 4.0489e-08 | 1.9187e-09 | 5.148e-09 | 2.6193e-09 | 1.7607e-10
75593.57 | 3.7237e-08 | 4.579e-08 | 1.2427e-09 | 5.3141e-08 | 4.1047e-08 | 1.9363e-09 | 5.2457e-09 | 2.6716e-09 | 1.8076e-10
75605.734 | 3.6949e-08 | 4.6154e-08 | 1.2785e-09 | 5.3124e-08 | 4.0976e-08 | 1.9501e-09 | 5.2889e-09 | 2.6537e-09 | 1.7782e-10
75617.906 | 3.7009e-08 | 4.668e-08 | 1.2315e-09 | 5.275e-08 | 4.0612e-08 | 1.9073e-09 | 5.1564e-09 | 2.6174e-09 | 1.76e-10
75630.07 | 3.6161e-08 | 4.5767e-08 | 1.2122e-09 | 5.1416e-08 | 4.0466e-08 | 1.9197e-09 | 5.1008e-09 | 2.6035e-09 | 1.7607e-10
75642.242 | 3.5937e-08 | 4.5167e-08 | 1.2158e-09 | 5.1149e-08 | 4.0177e-08 | 1.914e-09 | 5.1518e-09 | 2.6529e-09 | 1.744e-10
75654.406 | 3.6326e-08 | 4.5343e-08 | 1.2068e-09 | 5.2473e-08 | 4.0241e-08 | 1.9255e-09 | 5.1619e-09 | 2.6225e-09 | 1.751e-10
75666.57 | 3.6724e-08 | 4.5671e-08 | 1.2454e-09 | 5.2611e-08 | 4.0988e-08 | 1.9265e-09 | 5.2357e-09 | 2.6783e-09 | 1.7774e-10
75678.742 | 3.672e-08 | 4.5935e-08 | 1.266e-09 | 5.237e-08 | 4.186e-08 | 1.945e-09 | 5.2948e-09 | 2.7104e-09 | 1.8146e-10
75690.906 | 4.0423e-08 | 4.6185e-08 | 1.3116e-09 | 5.4235e-08 | 4.2138e-08 | 1.9651e-09 | 5.3888e-09 | 2.6913e-09 | 1.8256e-10
75703.07 | 3.7414e-08 | 4.6552e-08 | 1.2733e-09 | 5.3217e-08 | 4.1541e-08 | 1.9423e-09 | 5.2143e-09 | 2.652e-09 | 1.7634e-10
75715.242 | 3.7184e-08 | 4.5935e-08 | 1.2295e-09 | 5.2383e-08 | 4.1046e-08 | 1.9221e-09 | 5.2048e-09 | 2.64e-09 | 1.7717e-10
75727.406 | 3.6524e-08 | 4.5732e-08 | 1.2256e-09 | 5.279e-08 | 4.0683e-08 | 1.9651e-09 | 5.2723e-09 | 2.6601e-09 | 1.7915e-10
75739.578 | 3.6696e-08 | 4.5907e-08 | 1.2265e-09 | 5.3319e-08 | 4.1166e-08 | 1.9677e-09 | 5.2871e-09 | 2.6428e-09 | 1.7928e-10
75751.742 | 3.6329e-08 | 4.5877e-08 | 1.2176e-09 | 5.2716e-08 | 4.0168e-08 | 1.9341e-09 | 5.2159e-09 | 2.6526e-09 | 1.7794e-10
75763.906 | 3.6876e-08 | 4.6591e-08 | 1.2366e-09 | 5.2762e-08 | 4.1274e-08 | 1.9554e-09 | 5.2209e-09 | 2.6557e-09 | 1.7779e-10
75776.078 | 3.6033e-08 | 4.6034e-08 | 1.2297e-09 | 5.3453e-08 | 4.1338e-08 | 1.9589e-09 | 5.2903e-09 | 2.6883e-09 | 1.7805e-10
75788.242 | 3.6508e-08 | 4.6887e-08 | 1.2247e-09 | 5.3059e-08 | 4.1796e-08 | 1.9562e-09 | 5.2712e-09 | 2.6613e-09 | 1.7919e-10
75800.406 | 3.6164e-08 | 4.6027e-08 | 1.214e-09 | 5.1855e-08 | 4.0896e-08 | 1.9129e-09 | 5.185e-09 | 2.659e-09 | 1.7686e-10
75812.578 | 3.6133e-08 | 4.6609e-08 | 1.2136e-09 | 5.2016e-08 | 4.1429e-08 | 1.9236e-09 | 5.2211e-09 | 2.6527e-09 | 1.7643e-10
75824.742 | 3.7169e-08 | 4.6058e-08 | 1.2782e-09 | 5.3634e-08 | 4.1963e-08 | 1.9538e-09 | 5.2923e-09 | 2.721e-09 | 1.8258e-10
75836.914 | 3.7174e-08 | 4.6544e-08 | 1.2997e-09 | 5.3419e-08 | 4.1413e-08 | 1.9589e-09 | 5.3428e-09 | 2.7097e-09 | 1.8221e-10
75849.078 | 3.6737e-08 | 4.6539e-08 | 1.2874e-09 | 5.369e-08 | 4.1602e-08 | 1.9655e-09 | 5.3438e-09 | 2.6895e-09 | 1.8246e-10
75861.242 | 3.6945e-08 | 4.6635e-08 | 1.2912e-09 | 5.3743e-08 | 4.2028e-08 | 1.9617e-09 | 5.3247e-09 | 2.7094e-09 | 1.8258e-10
75873.414 | 3.8049e-08 | 4.6399e-08 | 1.252e-09 | 5.3025e-08 | 4.1166e-08 | 1.9711e-09 | 5.3094e-09 | 2.6942e-09 | 1.8074e-10
75885.578 | 3.6927e-08 | 4.6219e-08 | 1.2564e-09 | 5.304e-08 | 4.0921e-08 | 1.955e-09 | 5.3046e-09 | 2.6994e-09 | 1.806e-10
75897.742 | 3.6836e-08 | 4.6014e-08 | 1.2623e-09 | 5.3412e-08 | 4.1792e-08 | 1.9604e-09 | 5.2841e-09 | 2.6862e-09 | 1.8178e-10
75909.914 | 3.7556e-08 | 4.6175e-08 | 1.2634e-09 | 5.3777e-08 | 4.1014e-08 | 1.9531e-09 | 5.3303e-09 | 2.7035e-09 | 1.7922e-10
75922.078 | 3.692e-08 | 4.6637e-08 | 1.2434e-09 | 5.3516e-08 | 4.1378e-08 | 1.9568e-09 | 5.2801e-09 | 2.702e-09 | 1.7907e-10
75934.25 | 3.7315e-08 | 4.7096e-08 | 1.2458e-09 | 5.3315e-08 | 4.1043e-08 | 1.9425e-09 | 5.2961e-09 | 2.6737e-09 | 1.7908e-10
75946.414 | 3.7019e-08 | 4.6613e-08 | 1.235e-09 | 5.3256e-08 | 4.1741e-08 | 1.948e-09 | 5.2985e-09 | 2.6926e-09 | 1.8035e-10
75958.578 | 3.7055e-08 | 4.6736e-08 | 1.2506e-09 | 5.3671e-08 | 4.1345e-08 | 1.9419e-09 | 5.3434e-09 | 2.6669e-09 | 1.797e-10
75970.75 | 3.6974e-08 | 4.7331e-08 | 1.275e-09 | 5.3649e-08 | 4.2038e-08 | 1.9542e-09 | 5.3317e-09 | 2.7343e-09 | 1.8379e-10
75982.914 | 3.7344e-08 | 4.684e-08 | 1.2633e-09 | 5.4729e-08 | 4.2155e-08 | 1.9763e-09 | 5.3505e-09 | 2.7158e-09 | 1.8323e-10
75995.078 | 3.7381e-08 | 4.7081e-08 | 1.2831e-09 | 5.302e-08 | 4.2081e-08 | 1.9866e-09 | 5.2759e-09 | 2.6536e-09 | 1.7975e-10
76007.25 | 3.783e-08 | 4.7002e-08 | 1.217e-09 | 5.2394e-08 | 4.1031e-08 | 1.9667e-09 | 5.2401e-09 | 2.6282e-09 | 1.7811e-10
76019.414 | 3.6807e-08 | 4.6635e-08 | 1.2285e-09 | 5.2202e-08 | 4.1046e-08 | 1.9255e-09 | 5.174e-09 | 2.6083e-09 | 1.7773e-10
76031.586 | 3.6889e-08 | 4.6454e-08 | 1.2234e-09 | 5.216e-08 | 4.1394e-08 | 1.9193e-09 | 5.2001e-09 | 2.6272e-09 | 1.7788e-10
76043.75 | 3.7377e-08 | 4.6761e-08 | 1.2406e-09 | 5.2214e-08 | 4.1275e-08 | 1.9416e-09 | 5.228e-09 | 2.6553e-09 | 1.7845e-10
76055.914 | 3.7229e-08 | 4.6886e-08 | 1.241e-09 | 5.2746e-08 | 4.1181e-08 | 1.9586e-09 | 5.2719e-09 | 2.6909e-09 | 1.8081e-10
76068.086 | 3.7166e-08 | 4.6174e-08 | 1.2529e-09 | 5.358e-08 | 4.2002e-08 | 1.9882e-09 | 5.2825e-09 | 2.6777e-09 | 1.8129e-10
76080.25 | 3.7027e-08 | 4.6426e-08 | 1.2774e-09 | 5.3104e-08 | 4.176e-08 | 1.9713e-09 | 5.3763e-09 | 2.7141e-09 | 1.831e-10
76092.422 | 3.7618e-08 | 4.6208e-08 | 1.2486e-09 | 5.3411e-08 | 4.1809e-08 | 1.9503e-09 | 5.2875e-09 | 2.6698e-09 | 1.8291e-10
76104.586 | 3.6943e-08 | 4.6954e-08 | 1.2339e-09 | 5.3428e-08 | 4.1756e-08 | 1.9528e-09 | 5.2383e-09 | 2.6763e-09 | 1.7861e-10
76116.75 | 3.7016e-08 | 4.6883e-08 | 1.2439e-09 | 5.3969e-08 | 4.2076e-08 | 1.969e-09 | 5.3043e-09 | 2.6739e-09 | 1.7992e-10
76128.922 | 3.7278e-08 | 4.704e-08 | 1.2368e-09 | 5.436e-08 | 4.1901e-08 | 1.9573e-09 | 5.2605e-09 | 2.6423e-09 | 1.7824e-10
76141.086 | 3.6643e-08 | 4.6742e-08 | 1.2498e-09 | 5.3552e-08 | 4.1266e-08 | 1.9217e-09 | 5.2433e-09 | 2.6824e-09 | 1.7597e-10
76153.25 | 3.626e-08 | 4.6861e-08 | 1.2212e-09 | 5.3413e-08 | 4.1878e-08 | 1.969e-09 | 5.3232e-09 | 2.6933e-09 | 1.7986e-10
76165.422 | 3.7218e-08 | 4.6908e-08 | 1.229e-09 | 5.3484e-08 | 4.1707e-08 | 1.9511e-09 | 5.2519e-09 | 2.6367e-09 | 1.7714e-10
76177.586 | 3.7029e-08 | 4.7351e-08 | 1.2225e-09 | 5.3766e-08 | 4.2065e-08 | 1.9522e-09 | 5.3415e-09 | 2.6692e-09 | 1.8065e-10
76189.758 | 3.7366e-08 | 4.6816e-08 | 1.2254e-09 | 5.3189e-08 | 4.1855e-08 | 1.9543e-09 | 5.3071e-09 | 2.6724e-09 | 1.7902e-10
76201.922 | 3.7224e-08 | 4.6762e-08 | 1.2124e-09 | 5.3743e-08 | 4.1105e-08 | 1.9583e-09 | 5.2903e-09 | 2.6653e-09 | 1.7895e-10
76214.086 | 3.6441e-08 | 4.5871e-08 | 1.2376e-09 | 5.3508e-08 | 4.1469e-08 | 1.9592e-09 | 5.3314e-09 | 2.6686e-09 | 1.785e-10
76226.258 | 3.6812e-08 | 4.6232e-08 | 1.2371e-09 | 5.3935e-08 | 4.177e-08 | 1.9512e-09 | 5.3116e-09 | 2.6839e-09 | 1.7814e-10
76238.422 | 3.6166e-08 | 4.6203e-08 | 1.2294e-09 | 5.3192e-08 | 4.1679e-08 | 1.9713e-09 | 5.3666e-09 | 2.695e-09 | 1.7861e-10
76250.586 | 3.6843e-08 | 4.6659e-08 | 1.236e-09 | 5.3439e-08 | 4.1057e-08 | 1.9521e-09 | 5.2856e-09 | 2.7001e-09 | 1.8079e-10
76262.758 | 3.7186e-08 | 4.6289e-08 | 1.2659e-09 | 5.3345e-08 | 4.1781e-08 | 1.9601e-09 | 5.3613e-09 | 2.7358e-09 | 1.8391e-10
76274.922 | 3.7049e-08 | 4.6442e-08 | 1.3081e-09 | 5.486e-08 | 4.2316e-08 | 1.9616e-09 | 5.4099e-09 | 2.7467e-09 | 1.8402e-10
76287.094 | 3.7334e-08 | 4.652e-08 | 1.2665e-09 | 5.3666e-08 | 4.2228e-08 | 2.0199e-09 | 5.369e-09 | 2.714e-09 | 1.8245e-10
76299.258 | 3.6695e-08 | 4.641e-08 | 1.2801e-09 | 5.3994e-08 | 4.2095e-08 | 2.0093e-09 | 5.3638e-09 | 2.7005e-09 | 1.8295e-10
76311.422 | 3.7394e-08 | 4.6618e-08 | 1.2659e-09 | 5.4051e-08 | 4.1766e-08 | 1.9987e-09 | 5.3111e-09 | 2.7038e-09 | 1.8113e-10
76323.594 | 3.6982e-08 | 4.6949e-08 | 1.2664e-09 | 5.3507e-08 | 4.1885e-08 | 1.9751e-09 | 5.3846e-09 | 2.7113e-09 | 1.8303e-10
76335.758 | 3.6911e-08 | 4.767e-08 | 1.2433e-09 | 5.3308e-08 | 4.2066e-08 | 1.9742e-09 | 5.3024e-09 | 2.7047e-09 | 1.82e-10
76347.922 | 3.7564e-08 | 4.7238e-08 | 1.2698e-09 | 5.4092e-08 | 4.1911e-08 | 1.9891e-09 | 5.3749e-09 | 2.6783e-09 | 1.8149e-10
76360.094 | 3.8044e-08 | 4.6841e-08 | 1.2588e-09 | 5.3712e-08 | 4.2019e-08 | 1.9932e-09 | 5.3139e-09 | 2.7e-09 | 1.8215e-10
76372.258 | 3.6794e-08 | 4.627e-08 | 1.2691e-09 | 5.3366e-08 | 4.1423e-08 | 1.9807e-09 | 5.3633e-09 | 2.7302e-09 | 1.8114e-10
76384.43 | 3.7362e-08 | 4.6982e-08 | 1.2681e-09 | 5.4516e-08 | 4.1888e-08 | 1.9782e-09 | 5.3187e-09 | 2.674e-09 | 1.8375e-10
76396.594 | 3.6947e-08 | 4.6604e-08 | 1.2574e-09 | 5.4693e-08 | 4.2237e-08 | 1.977e-09 | 5.3671e-09 | 2.6955e-09 | 1.81e-10
76408.758 | 3.6667e-08 | 4.6173e-08 | 1.2643e-09 | 5.4206e-08 | 4.1842e-08 | 1.9881e-09 | 5.324e-09 | 2.72e-09 | 1.8429e-10
76420.93 | 3.6771e-08 | 4.5316e-08 | 1.2439e-09 | 5.3938e-08 | 4.1673e-08 | 1.9829e-09 | 5.3969e-09 | 2.6842e-09 | 1.8098e-10
76433.094 | 3.7058e-08 | 4.6072e-08 | 1.2566e-09 | 5.4264e-08 | 4.1667e-08 | 1.9791e-09 | 5.362e-09 | 2.7112e-09 | 1.8164e-10
76445.258 | 3.7213e-08 | 4.6153e-08 | 1.2712e-09 | 5.4107e-08 | 4.1486e-08 | 1.9793e-09 | 5.3348e-09 | 2.6913e-09 | 1.8131e-10
76457.43 | 3.7298e-08 | 4.6961e-08 | 1.2475e-09 | 5.3922e-08 | 4.221e-08 | 1.9872e-09 | 5.3092e-09 | 2.7036e-09 | 1.8274e-10
76469.594 | 3.725e-08 | 4.7112e-08 | 1.2414e-09 | 5.2909e-08 | 4.2401e-08 | 1.9821e-09 | 5.2366e-09 | 2.689e-09 | 1.8113e-10
76481.766 | 3.6466e-08 | 4.6535e-08 | 1.2149e-09 | 5.3576e-08 | 4.2134e-08 | 1.9972e-09 | 5.3343e-09 | 2.6782e-09 | 1.8056e-10
76493.93 | 3.7762e-08 | 4.7342e-08 | 1.2263e-09 | 5.3514e-08 | 4.2241e-08 | 1.9928e-09 | 5.3452e-09 | 2.6733e-09 | 1.8023e-10
76506.094 | 3.7198e-08 | 4.6807e-08 | 1.1997e-09 | 5.3274e-08 | 4.1924e-08 | 1.9781e-09 | 5.279e-09 | 2.6394e-09 | 1.7849e-10
76518.266 | 3.9807e-08 | 4.6806e-08 | 1.2032e-09 | 5.2976e-08 | 4.1228e-08 | 1.9577e-09 | 5.2e-09 | 2.631e-09 | 1.7889e-10
76530.43 | 3.825e-08 | 4.661e-08 | 1.1816e-09 | 5.2223e-08 | 4.0863e-08 | 1.952e-09 | 5.135e-09 | 2.5807e-09 | 1.7731e-10
76542.594 | 3.833e-08 | 4.6502e-08 | 1.172e-09 | 5.2432e-08 | 4.0962e-08 | 1.9334e-09 | 5.1482e-09 | 2.6022e-09 | 1.785e-10
76554.766 | 3.9007e-08 | 4.6338e-08 | 1.2079e-09 | 5.3068e-08 | 4.1847e-08 | 1.9752e-09 | 5.1157e-09 | 2.5977e-09 | 1.7711e-10
76566.93 | 3.9602e-08 | 4.5753e-08 | 1.1865e-09 | 5.1513e-08 | 4.0955e-08 | 1.9788e-09 | 5.2269e-09 | 2.5854e-09 | 1.7755e-10
76579.102 | 3.9136e-08 | 4.6288e-08 | 1.205e-09 | 5.3395e-08 | 4.1662e-08 | 1.9767e-09 | 5.219e-09 | 2.6273e-09 | 1.7897e-10
76591.266 | 3.8751e-08 | 4.5709e-08 | 1.1919e-09 | 5.1712e-08 | 4.0581e-08 | 1.9521e-09 | 5.1619e-09 | 2.5729e-09 | 1.7566e-10
76603.43 | 3.7721e-08 | 4.6065e-08 | 1.1727e-09 | 5.1272e-08 | 4.053e-08 | 1.9528e-09 | 5.042e-09 | 2.544e-09 | 1.7403e-10
76615.602 | 3.7144e-08 | 4.5694e-08 | 1.1584e-09 | 5.1052e-08 | 4.0118e-08 | 1.9233e-09 | 4.9987e-09 | 2.5557e-09 | 1.7191e-10
76627.766 | 3.6893e-08 | 4.5121e-08 | 1.1422e-09 | 5.068e-08 | 4.0153e-08 | 1.9147e-09 | 5.0288e-09 | 2.5396e-09 | 1.7095e-10
76639.93 | 3.6645e-08 | 4.5597e-08 | 1.1689e-09 | 5.2063e-08 | 4.0596e-08 | 1.9302e-09 | 5.1746e-09 | 2.5651e-09 | 1.7408e-10
76652.102 | 3.7086e-08 | 4.6011e-08 | 1.196e-09 | 5.2518e-08 | 4.1145e-08 | 1.9607e-09 | 5.1185e-09 | 2.6321e-09 | 1.7886e-10
76664.266 | 3.7255e-08 | 4.5242e-08 | 1.1935e-09 | 5.2733e-08 | 4.1271e-08 | 1.9519e-09 | 5.28e-09 | 2.6573e-09 | 1.7686e-10
76676.438 | 3.6464e-08 | 4.578e-08 | 1.2001e-09 | 5.1992e-08 | 4.1047e-08 | 1.9443e-09 | 5.2585e-09 | 2.6294e-09 | 1.7754e-10
76688.602 | 3.7165e-08 | 4.6172e-08 | 1.2197e-09 | 5.3395e-08 | 4.0743e-08 | 1.953e-09 | 5.2272e-09 | 2.6445e-09 | 1.7755e-10
76700.766 | 3.6871e-08 | 4.623e-08 | 1.2313e-09 | 5.354e-08 | 4.0987e-08 | 1.9678e-09 | 5.2827e-09 | 2.6498e-09 | 1.7688e-10
76712.938 | 3.6618e-08 | 4.6005e-08 | 1.2328e-09 | 5.2988e-08 | 4.1195e-08 | 1.9832e-09 | 5.2214e-09 | 2.6571e-09 | 1.7787e-10
76725.102 | 3.6849e-08 | 4.59e-08 | 1.2384e-09 | 5.3765e-08 | 4.125e-08 | 1.9839e-09 | 5.2795e-09 | 2.6567e-09 | 1.7973e-10
76737.266 | 3.6863e-08 | 4.6291e-08 | 1.2501e-09 | 5.3201e-08 | 4.1217e-08 | 1.9856e-09 | 5.2385e-09 | 2.6331e-09 | 1.8048e-10
76749.438 | 3.683e-08 | 4.6178e-08 | 1.23e-09 | 5.3958e-08 | 4.1679e-08 | 1.9768e-09 | 5.3013e-09 | 2.6525e-09 | 1.7786e-10
76761.602 | 3.61e-08 | 4.6766e-08 | 1.255e-09 | 5.3181e-08 | 4.1276e-08 | 1.9587e-09 | 5.2342e-09 | 2.6321e-09 | 1.7707e-10
76773.773 | 3.6402e-08 | 4.6544e-08 | 1.2168e-09 | 5.2749e-08 | 4.0962e-08 | 1.9542e-09 | 5.1723e-09 | 2.6384e-09 | 1.767e-10
76785.938 | 3.6054e-08 | 4.5762e-08 | 1.203e-09 | 5.312e-08 | 4.1252e-08 | 1.9708e-09 | 5.1866e-09 | 2.6412e-09 | 1.7603e-10
76798.102 | 3.627e-08 | 4.5412e-08 | 1.2216e-09 | 5.3797e-08 | 4.0986e-08 | 1.996e-09 | 5.1951e-09 | 2.6287e-09 | 1.769e-10
76810.273 | 3.5964e-08 | 4.5794e-08 | 1.1902e-09 | 5.3231e-08 | 4.0977e-08 | 1.9902e-09 | 5.1438e-09 | 2.6418e-09 | 1.7635e-10
76822.438 | 3.6513e-08 | 4.6203e-08 | 1.2301e-09 | 5.3542e-08 | 4.1667e-08 | 2.0227e-09 | 5.3058e-09 | 2.6527e-09 | 1.7873e-10
76834.602 | 3.6722e-08 | 4.6546e-08 | 1.2325e-09 | 5.3227e-08 | 4.1704e-08 | 1.9993e-09 | 5.2057e-09 | 2.6413e-09 | 1.7761e-10
76846.773 | 3.6129e-08 | 4.6169e-08 | 1.2024e-09 | 5.3294e-08 | 4.0997e-08 | 1.9916e-09 | 5.1891e-09 | 2.6254e-09 | 1.7821e-10
76858.938 | 3.6658e-08 | 4.6104e-08 | 1.193e-09 | 5.3274e-08 | 4.1756e-08 | 1.9926e-09 | 5.219e-09 | 2.629e-09 | 1.7696e-10
76871.109 | 3.7014e-08 | 4.6307e-08 | 1.2132e-09 | 5.3783e-08 | 4.1299e-08 | 1.9898e-09 | 5.2776e-09 | 2.6575e-09 | 1.7883e-10
76883.273 | 3.6903e-08 | 4.659e-08 | 1.2558e-09 | 5.3677e-08 | 4.211e-08 | 2.02e-09 | 5.3483e-09 | 2.6536e-09 | 1.7837e-10
76895.438 | 3.6202e-08 | 4.631e-08 | 1.2353e-09 | 5.4227e-08 | 4.1906e-08 | 1.9901e-09 | 5.2751e-09 | 2.6612e-09 | 1.7915e-10
76907.609 | 3.6076e-08 | 4.6733e-08 | 1.2013e-09 | 5.2612e-08 | 4.0782e-08 | 1.9642e-09 | 5.1329e-09 | 2.6414e-09 | 1.7577e-10
76919.773 | 3.654e-08 | 4.5788e-08 | 1.2064e-09 | 5.3084e-08 | 4.1143e-08 | 1.9746e-09 | 5.2419e-09 | 2.6218e-09 | 1.759e-10
76931.938 | 3.6291e-08 | 4.5898e-08 | 1.2066e-09 | 5.3197e-08 | 4.0905e-08 | 1.973e-09 | 5.1795e-09 | 2.6167e-09 | 1.7786e-10
76944.109 | 3.6434e-08 | 4.6015e-08 | 1.2178e-09 | 5.2766e-08 | 4.1189e-08 | 1.9753e-09 | 5.21e-09 | 2.6419e-09 | 1.7817e-10
76956.273 | 3.5869e-08 | 4.6646e-08 | 1.2291e-09 | 5.4017e-08 | 4.1125e-08 | 1.9928e-09 | 5.3153e-09 | 2.6237e-09 | 1.7871e-10
76968.445 | 3.6276e-08 | 4.6024e-08 | 1.2415e-09 | 5.4137e-08 | 4.1602e-08 | 1.999e-09 | 5.3186e-09 | 2.6702e-09 | 1.8176e-10
76980.609 | 3.6482e-08 | 4.5471e-08 | 1.2077e-09 | 5.3552e-08 | 4.1694e-08 | 1.9701e-09 | 5.262e-09 | 2.6453e-09 | 1.7528e-10
76992.773 | 3.6133e-08 | 4.5705e-08 | 1.2027e-09 | 5.4021e-08 | 4.1373e-08 | 1.9741e-09 | 5.169e-09 | 2.6591e-09 | 1.7817e-10
77004.945 | 3.6158e-08 | 4.5641e-08 | 1.2125e-09 | 5.3265e-08 | 4.1663e-08 | 1.9597e-09 | 5.2232e-09 | 2.6482e-09 | 1.7855e-10
77017.109 | 3.5991e-08 | 4.6136e-08 | 1.216e-09 | 5.3655e-08 | 4.1617e-08 | 1.9795e-09 | 5.1929e-09 | 2.6407e-09 | 1.7768e-10
77029.273 | 3.6165e-08 | 4.5726e-08 | 1.1962e-09 | 5.3144e-08 | 4.1216e-08 | 1.947e-09 | 5.2425e-09 | 2.6409e-09 | 1.7577e-10
77041.445 | 3.6229e-08 | 4.6211e-08 | 1.214e-09 | 5.3873e-08 | 4.1062e-08 | 1.997e-09 | 5.2513e-09 | 2.686e-09 | 1.7964e-10
77053.609 | 3.6621e-08 | 4.5774e-08 | 1.2358e-09 | 5.4546e-08 | 4.1349e-08 | 1.9771e-09 | 5.2849e-09 | 2.6908e-09 | 1.8126e-10
77065.781 | 3.6959e-08 | 4.6397e-08 | 1.2338e-09 | 5.3992e-08 | 4.1725e-08 | 2.0034e-09 | 5.3215e-09 | 2.6665e-09 | 1.8267e-10
77077.945 | 3.613e-08 | 4.5902e-08 | 1.2298e-09 | 5.3721e-08 | 4.1248e-08 | 2.0047e-09 | 5.2947e-09 | 2.7094e-09 | 1.8104e-10
77090.109 | 3.6175e-08 | 4.6392e-08 | 1.2573e-09 | 5.4345e-08 | 4.1881e-08 | 1.9877e-09 | 5.3396e-09 | 2.6848e-09 | 1.806e-10
77102.281 | 3.6297e-08 | 4.6279e-08 | 1.2363e-09 | 5.4091e-08 | 4.1564e-08 | 1.9623e-09 | 5.2303e-09 | 2.6424e-09 | 1.8032e-10
77114.445 | 3.6125e-08 | 4.6289e-08 | 1.2419e-09 | 5.3914e-08 | 4.2406e-08 | 1.9947e-09 | 5.232e-09 | 2.678e-09 | 1.8059e-10
77126.609 | 3.6773e-08 | 4.6254e-08 | 1.2241e-09 | 5.3476e-08 | 4.1592e-08 | 1.9817e-09 | 5.2277e-09 | 2.6857e-09 | 1.8016e-10
77138.781 | 3.6593e-08 | 4.6201e-08 | 1.2036e-09 | 5.2842e-08 | 4.149e-08 | 1.975e-09 | 5.2202e-09 | 2.629e-09 | 1.7756e-10
77150.945 | 3.7108e-08 | 4.6586e-08 | 1.2026e-09 | 5.3614e-08 | 4.1503e-08 | 1.9725e-09 | 5.1621e-09 | 2.6191e-09 | 1.7493e-10
77163.117 | 3.5776e-08 | 4.5703e-08 | 1.1855e-09 | 5.2911e-08 | 4.1359e-08 | 1.9521e-09 | 5.0948e-09 | 2.5896e-09 | 1.7545e-10
77175.281 | 3.6276e-08 | 4.6329e-08 | 1.156e-09 | 5.2874e-08 | 4.1491e-08 | 1.9541e-09 | 5.1664e-09 | 2.6069e-09 | 1.757e-10
77187.445 | 3.6122e-08 | 4.6164e-08 | 1.1747e-09 | 5.3209e-08 | 4.079e-08 | 1.9651e-09 | 5.1243e-09 | 2.6112e-09 | 1.7722e-10
77199.617 | 3.6214e-08 | 4.553e-08 | 1.1877e-09 | 5.3142e-08 | 4.1505e-08 | 1.9457e-09 | 5.151e-09 | 2.5999e-09 | 1.7465e-10
77211.781 | 3.5599e-08 | 4.5714e-08 | 1.1566e-09 | 5.2924e-08 | 4.0765e-08 | 1.9555e-09 | 5.108e-09 | 2.5839e-09 | 1.7493e-10
77223.945 | 3.5785e-08 | 4.5182e-08 | 1.1641e-09 | 5.2668e-08 | 4.0879e-08 | 1.9566e-09 | 5.1546e-09 | 2.5762e-09 | 1.7546e-10
77236.117 | 3.5519e-08 | 4.5976e-08 | 1.1833e-09 | 5.32e-08 | 4.118e-08 | 1.9372e-09 | 5.2023e-09 | 2.5942e-09 | 1.7589e-10
77248.281 | 3.5958e-08 | 4.5934e-08 | 1.1748e-09 | 5.2311e-08 | 4.0965e-08 | 1.9389e-09 | 5.1511e-09 | 2.5946e-09 | 1.7872e-10
77260.453 | 3.5873e-08 | 4.5639e-08 | 1.1722e-09 | 5.2617e-08 | 4.0831e-08 | 1.9385e-09 | 5.226e-09 | 2.6275e-09 | 1.7728e-10
77272.617 | 3.5907e-08 | 4.4928e-08 | 1.1789e-09 | 5.3159e-08 | 4.1416e-08 | 1.9501e-09 | 5.1258e-09 | 2.5901e-09 | 1.7553e-10
77284.781 | 3.5536e-08 | 4.5693e-08 | 1.1803e-09 | 5.2798e-08 | 4.0619e-08 | 1.939e-09 | 5.1778e-09 | 2.6056e-09 | 1.7446e-10
77296.953 | 3.5966e-08 | 4.5762e-08 | 1.1606e-09 | 5.2951e-08 | 4.1086e-08 | 1.946e-09 | 5.1e-09 | 2.557e-09 | 1.731e-10
77309.117 | 3.5649e-08 | 4.5339e-08 | 1.1507e-09 | 5.2478e-08 | 4.0708e-08 | 1.9627e-09 | 5.1335e-09 | 2.5656e-09 | 1.7664e-10
77321.281 | 3.5552e-08 | 4.4937e-08 | 1.1697e-09 | 5.2736e-08 | 4.1168e-08 | 1.9271e-09 | 5.1233e-09 | 2.5821e-09 | 1.7438e-10
77333.453 | 3.5813e-08 | 4.4593e-08 | 1.1573e-09 | 5.2683e-08 | 4.1484e-08 | 1.9525e-09 | 5.1099e-09 | 2.5673e-09 | 1.7519e-10
77345.617 | 3.5566e-08 | 4.4941e-08 | 1.1367e-09 | 5.2375e-08 | 4.0617e-08 | 1.9309e-09 | 5.1087e-09 | 2.5661e-09 | 1.7335e-10
77357.789 | 3.5582e-08 | 4.4835e-08 | 1.1529e-09 | 5.2486e-08 | 4.0422e-08 | 1.9283e-09 | 5.0401e-09 | 2.5484e-09 | 1.7407e-10
77369.953 | 3.5431e-08 | 4.5016e-08 | 1.1463e-09 | 5.2475e-08 | 4.0635e-08 | 1.924e-09 | 5.1154e-09 | 2.5762e-09 | 1.7409e-10
77382.117 | 3.4867e-08 | 4.4767e-08 | 1.1467e-09 | 5.2823e-08 | 4.1112e-08 | 1.9486e-09 | 5.1845e-09 | 2.5779e-09 | 1.7498e-10
77394.289 | 3.5356e-08 | 4.4938e-08 | 1.1764e-09 | 5.2813e-08 | 4.087e-08 | 1.9369e-09 | 5.1083e-09 | 2.6138e-09 | 1.7382e-10
77406.453 | 3.5442e-08 | 4.4659e-08 | 1.1532e-09 | 5.2347e-08 | 4.079e-08 | 1.9313e-09 | 5.0991e-09 | 2.589e-09 | 1.7338e-10
77418.617 | 3.5439e-08 | 4.5589e-08 | 1.155e-09 | 5.295e-08 | 4.0765e-08 | 1.9746e-09 | 5.1479e-09 | 2.5967e-09 | 1.7381e-10
77430.789 | 3.6095e-08 | 4.5857e-08 | 1.1176e-09 | 5.1831e-08 | 4.1131e-08 | 1.9641e-09 | 5.0593e-09 | 2.5469e-09 | 1.7345e-10
77442.953 | 3.5645e-08 | 4.6072e-08 | 1.1243e-09 | 5.2257e-08 | 4.0558e-08 | 1.986e-09 | 5.0885e-09 | 2.5454e-09 | 1.7162e-10
77455.125 | 3.5545e-08 | 4.5767e-08 | 1.1406e-09 | 5.2737e-08 | 4.1069e-08 | 1.98e-09 | 5.0585e-09 | 2.5674e-09 | 1.7425e-10
77467.289 | 3.5791e-08 | 4.5279e-08 | 1.1302e-09 | 5.2499e-08 | 4.0508e-08 | 1.9554e-09 | 5.1051e-09 | 2.5756e-09 | 1.7547e-10
77479.453 | 3.5692e-08 | 4.4929e-08 | 1.1454e-09 | 5.1697e-08 | 4.1364e-08 | 1.978e-09 | 5.0944e-09 | 2.5405e-09 | 1.7456e-10
77491.625 | 3.5563e-08 | 4.4945e-08 | 1.1518e-09 | 5.2331e-08 | 4.0573e-08 | 1.9776e-09 | 5.0741e-09 | 2.5581e-09 | 1.738e-10
77503.789 | 3.5309e-08 | 4.5671e-08 | 1.1382e-09 | 5.2517e-08 | 4.1267e-08 | 1.9916e-09 | 5.066e-09 | 2.554e-09 | 1.7397e-10
77515.953 | 3.4966e-08 | 4.4716e-08 | 1.1413e-09 | 5.1858e-08 | 4.0968e-08 | 1.9916e-09 | 5.0315e-09 | 2.5743e-09 | 1.7476e-10
77528.125 | 3.5341e-08 | 4.5281e-08 | 1.1341e-09 | 5.1884e-08 | 4.0433e-08 | 1.9787e-09 | 5.0745e-09 | 2.5306e-09 | 1.7265e-10
77540.289 | 3.4821e-08 | 4.4861e-08 | 1.1154e-09 | 5.2065e-08 | 4.0784e-08 | 1.9555e-09 | 5.0873e-09 | 2.5462e-09 | 1.7085e-10
77552.461 | 3.6224e-08 | 4.4737e-08 | 1.1256e-09 | 5.2375e-08 | 4.1063e-08 | 1.9924e-09 | 5.0864e-09 | 2.5674e-09 | 1.7299e-10
77564.625 | 3.5688e-08 | 4.5232e-08 | 1.1397e-09 | 5.2188e-08 | 4.1086e-08 | 1.9948e-09 | 5.0303e-09 | 2.5621e-09 | 1.745e-10
77576.789 | 3.5469e-08 | 4.5662e-08 | 1.1304e-09 | 5.2227e-08 | 4.0959e-08 | 1.9695e-09 | 5.0303e-09 | 2.5434e-09 | 1.717e-10
77588.961 | 3.5383e-08 | 4.5416e-08 | 1.1166e-09 | 5.185e-08 | 4.0342e-08 | 1.9581e-09 | 4.9947e-09 | 2.5325e-09 | 1.711e-10
77601.125 | 3.5169e-08 | 4.5605e-08 | 1.1042e-09 | 5.1356e-08 | 4.054e-08 | 1.938e-09 | 4.966e-09 | 2.5106e-09 | 1.7045e-10
77613.297 | 3.5231e-08 | 4.4689e-08 | 1.0942e-09 | 5.1304e-08 | 4.0502e-08 | 1.9455e-09 | 4.9594e-09 | 2.4884e-09 | 1.7085e-10
77625.461 | 3.5293e-08 | 4.4673e-08 | 1.0903e-09 | 5.195e-08 | 4.1065e-08 | 1.9471e-09 | 4.9809e-09 | 2.5146e-09 | 1.7148e-10
77637.625 | 3.5118e-08 | 4.5368e-08 | 1.1182e-09 | 5.2555e-08 | 4.1044e-08 | 1.9458e-09 | 5.0313e-09 | 2.5517e-09 | 1.7056e-10
77649.797 | 3.5731e-08 | 4.5e-08 | 1.1113e-09 | 5.1673e-08 | 4.0932e-08 | 1.9572e-09 | 4.9942e-09 | 2.5539e-09 | 1.6969e-10
77661.961 | 3.5664e-08 | 4.5169e-08 | 1.0966e-09 | 5.1823e-08 | 4.0487e-08 | 1.9385e-09 | 4.9409e-09 | 2.4831e-09 | 1.7265e-10
77674.125 | 3.5245e-08 | 4.4773e-08 | 1.0795e-09 | 5.0925e-08 | 4.0876e-08 | 1.9517e-09 | 4.9342e-09 | 2.4895e-09 | 1.6929e-10
77686.297 | 3.5014e-08 | 4.4929e-08 | 1.0869e-09 | 5.1472e-08 | 4.0522e-08 | 1.943e-09 | 4.9495e-09 | 2.4997e-09 | 1.7268e-10
77698.461 | 3.5216e-08 | 4.5267e-08 | 1.0998e-09 | 5.1235e-08 | 4.0755e-08 | 1.9557e-09 | 4.9489e-09 | 2.4976e-09 | 1.7103e-10
77710.633 | 3.5607e-08 | 4.5342e-08 | 1.072e-09 | 5.096e-08 | 4.04e-08 | 1.9249e-09 | 4.8859e-09 | 2.4815e-09 | 1.6791e-10
77722.797 | 3.4875e-08 | 4.4534e-08 | 1.0617e-09 | 5.0838e-08 | 4.0112e-08 | 1.931e-09 | 4.8363e-09 | 2.4663e-09 | 1.6616e-10
77734.961 | 3.5602e-08 | 4.5055e-08 | 1.0709e-09 | 5.1015e-08 | 4.0111e-08 | 1.9308e-09 | 4.9446e-09 | 2.4842e-09 | 1.6861e-10
77747.133 | 3.4961e-08 | 4.5078e-08 | 1.0827e-09 | 5.1339e-08 | 3.9969e-08 | 1.9276e-09 | 4.9015e-09 | 2.4594e-09 | 1.6867e-10
77759.297 | 3.4717e-08 | 4.5141e-08 | 1.0731e-09 | 5.0577e-08 | 4.0414e-08 | 1.9161e-09 | 4.83e-09 | 2.4794e-09 | 1.6968e-10
77771.461 | 3.4706e-08 | 4.4404e-08 | 1.0612e-09 | 5.0991e-08 | 4.0438e-08 | 1.9056e-09 | 4.8963e-09 | 2.4753e-09 | 1.6785e-10
77783.633 | 3.4432e-08 | 4.4155e-08 | 1.081e-09 | 5.0452e-08 | 3.9737e-08 | 1.9324e-09 | 4.957e-09 | 2.4736e-09 | 1.6869e-10
77795.797 | 3.4822e-08 | 4.446e-08 | 1.0844e-09 | 5.1103e-08 | 4.0468e-08 | 1.9202e-09 | 4.8684e-09 | 2.4758e-09 | 1.6784e-10
77807.969 | 3.4726e-08 | 4.5002e-08 | 1.0488e-09 | 5.0451e-08 | 4.0256e-08 | 1.8977e-09 | 4.8341e-09 | 2.4293e-09 | 1.6615e-10
77820.133 | 3.4874e-08 | 4.4645e-08 | 1.0372e-09 | 4.9889e-08 | 4.0148e-08 | 1.8979e-09 | 4.7823e-09 | 2.4314e-09 | 1.6559e-10
77832.297 | 3.4573e-08 | 4.4218e-08 | 1.0425e-09 | 5.0189e-08 | 4.0036e-08 | 1.9019e-09 | 4.7889e-09 | 2.4447e-09 | 1.6538e-10
77844.469 | 3.5182e-08 | 4.4897e-08 | 1.0463e-09 | 4.9944e-08 | 4.0141e-08 | 1.9093e-09 | 4.8313e-09 | 2.4512e-09 | 1.672e-10
77856.633 | 3.4849e-08 | 4.465e-08 | 1.0598e-09 | 5.0955e-08 | 3.9723e-08 | 1.9132e-09 | 4.82e-09 | 2.4195e-09 | 1.6682e-10
77868.797 | 3.4915e-08 | 4.4955e-08 | 1.0351e-09 | 5.0357e-08 | 4.0118e-08 | 1.8865e-09 | 4.8407e-09 | 2.4154e-09 | 1.6653e-10
77880.969 | 3.4787e-08 | 4.4708e-08 | 1.0326e-09 | 5.0271e-08 | 3.9985e-08 | 1.887e-09 | 4.7785e-09 | 2.4386e-09 | 1.6743e-10
77893.133 | 3.5013e-08 | 4.4571e-08 | 1.048e-09 | 5.0659e-08 | 4.0307e-08 | 1.8962e-09 | 4.8516e-09 | 2.4281e-09 | 1.6316e-10
77905.305 | 3.4875e-08 | 4.4574e-08 | 1.0327e-09 | 5.0183e-08 | 3.925e-08 | 1.8863e-09 | 4.8435e-09 | 2.4305e-09 | 1.6425e-10
77917.469 | 3.4654e-08 | 4.4417e-08 | 1.0261e-09 | 5.0125e-08 | 3.9391e-08 | 1.873e-09 | 4.7833e-09 | 2.4061e-09 | 1.6591e-10
77929.633 | 3.43e-08 | 4.4485e-08 | 1.0371e-09 | 5.0428e-08 | 3.9581e-08 | 1.8602e-09 | 4.7666e-09 | 2.4363e-09 | 1.625e-10
77941.805 | 3.4265e-08 | 4.4332e-08 | 1.036e-09 | 4.9847e-08 | 3.9379e-08 | 1.8639e-09 | 4.7907e-09 | 2.418e-09 | 1.6526e-10
77953.969 | 3.5359e-08 | 4.4497e-08 | 1.0223e-09 | 5.0424e-08 | 4.0322e-08 | 1.8853e-09 | 4.821e-09 | 2.4305e-09 | 1.6523e-10
77966.133 | 3.4875e-08 | 4.4511e-08 | 1.0404e-09 | 5.032e-08 | 3.9709e-08 | 1.8759e-09 | 4.7904e-09 | 2.4053e-09 | 1.6425e-10
77978.305 | 3.4733e-08 | 4.4584e-08 | 1.0278e-09 | 4.9937e-08 | 4.012e-08 | 1.8794e-09 | 4.7502e-09 | 2.4082e-09 | 1.6289e-10
77990.469 | 3.4856e-08 | 4.5165e-08 | 1.017e-09 | 5.0163e-08 | 4.0191e-08 | 1.8734e-09 | 4.7958e-09 | 2.3952e-09 | 1.6511e-10
78002.641 | 3.4525e-08 | 4.492e-08 | 1.0258e-09 | 4.9966e-08 | 3.9715e-08 | 1.8624e-09 | 4.7464e-09 | 2.417e-09 | 1.6081e-10
78014.805 | 3.438e-08 | 4.4911e-08 | 9.9954e-10 | 4.9686e-08 | 3.9284e-08 | 1.8693e-09 | 4.778e-09 | 2.4125e-09 | 1.6286e-10
78026.969 | 3.5135e-08 | 4.4758e-08 | 1.0203e-09 | 4.9333e-08 | 3.958e-08 | 1.8766e-09 | 4.7708e-09 | 2.4109e-09 | 1.6232e-10
78039.141 | 3.4889e-08 | 4.477e-08 | 1.0015e-09 | 4.903e-08 | 3.9284e-08 | 1.857e-09 | 4.7419e-09 | 2.3841e-09 | 1.6265e-10
78051.305 | 3.5158e-08 | 4.5777e-08 | 9.8655e-10 | 4.9162e-08 | 3.9624e-08 | 1.8624e-09 | 4.6763e-09 | 2.3612e-09 | 1.5896e-10
78063.469 | 3.4634e-08 | 4.5697e-08 | 9.888e-10 | 4.9059e-08 | 3.9814e-08 | 1.8517e-09 | 4.7122e-09 | 2.412e-09 | 1.6237e-10
78075.641 | 3.5355e-08 | 4.5288e-08 | 1.0114e-09 | 4.9589e-08 | 3.9603e-08 | 1.8643e-09 | 4.7252e-09 | 2.3873e-09 | 1.6175e-10
78087.805 | 3.5351e-08 | 4.5301e-08 | 9.9654e-10 | 4.9203e-08 | 3.9826e-08 | 1.8753e-09 | 4.6824e-09 | 2.3638e-09 | 1.6182e-10
78099.977 | 3.4599e-08 | 4.474e-08 | 9.9052e-10 | 4.9379e-08 | 3.943e-08 | 1.8625e-09 | 4.7278e-09 | 2.3715e-09 | 1.6258e-10
78112.141 | 3.505e-08 | 4.4849e-08 | 9.8557e-10 | 4.9382e-08 | 3.9618e-08 | 1.8556e-09 | 4.6699e-09 | 2.3933e-09 | 1.593e-10
78124.305 | 3.4884e-08 | 4.5389e-08 | 9.7413e-10 | 4.893e-08 | 3.9384e-08 | 1.8418e-09 | 4.6733e-09 | 2.4005e-09 | 1.5862e-10
78136.477 | 3.4801e-08 | 4.484e-08 | 9.7615e-10 | 4.9009e-08 | 3.8878e-08 | 1.8539e-09 | 4.6613e-09 | 2.3667e-09 | 1.5931e-10
78148.641 | 3.4798e-08 | 4.5585e-08 | 9.6435e-10 | 4.858e-08 | 3.9691e-08 | 1.8527e-09 | 4.6527e-09 | 2.3418e-09 | 1.5863e-10
78160.805 | 3.4713e-08 | 4.4717e-08 | 9.5582e-10 | 4.8314e-08 | 3.8572e-08 | 1.8362e-09 | 4.6151e-09 | 2.3314e-09 | 1.5635e-10
78172.977 | 3.4088e-08 | 4.5027e-08 | 9.6009e-10 | 4.8069e-08 | 3.8889e-08 | 1.8218e-09 | 4.6099e-09 | 2.3316e-09 | 1.6015e-10
78185.141 | 3.5167e-08 | 4.5146e-08 | 9.6099e-10 | 4.8625e-08 | 3.9355e-08 | 1.8318e-09 | 4.645e-09 | 2.3379e-09 | 1.5903e-10
78197.313 | 3.4476e-08 | 4.5122e-08 | 9.6473e-10 | 4.875e-08 | 3.9443e-08 | 1.8511e-09 | 4.6436e-09 | 2.3575e-09 | 1.589e-10
78209.477 | 3.4447e-08 | 4.4984e-08 | 9.5726e-10 | 4.8287e-08 | 3.9233e-08 | 1.8325e-09 | 4.628e-09 | 2.3434e-09 | 1.5745e-10
78221.641 | 3.4881e-08 | 4.4385e-08 | 9.6918e-10 | 4.8976e-08 | 3.9432e-08 | 1.8707e-09 | 4.7053e-09 | 2.3668e-09 | 1.6089e-10
78233.813 | 3.4939e-08 | 4.5344e-08 | 9.9188e-10 | 4.9153e-08 | 3.9731e-08 | 1.8896e-09 | 4.8094e-09 | 2.4078e-09 | 1.6402e-10
78245.977 | 3.5166e-08 | 4.5364e-08 | 1.0087e-09 | 4.893e-08 | 3.9645e-08 | 1.8828e-09 | 4.7543e-09 | 2.3916e-09 | 1.6241e-10
78258.141 | 3.522e-08 | 4.5404e-08 | 1.0147e-09 | 4.9557e-08 | 3.9741e-08 | 1.8778e-09 | 4.827e-09 | 2.4342e-09 | 1.6515e-10
78270.313 | 3.5572e-08 | 4.5838e-08 | 1.0133e-09 | 4.9024e-08 | 3.9788e-08 | 1.8899e-09 | 4.7453e-09 | 2.3866e-09 | 1.6281e-10
78282.477 | 3.5057e-08 | 4.5515e-08 | 1.0012e-09 | 4.8308e-08 | 3.9385e-08 | 1.8585e-09 | 4.6667e-09 | 2.3806e-09 | 1.6065e-10
78294.648 | 3.4894e-08 | 4.6002e-08 | 9.9719e-10 | 4.8198e-08 | 3.9163e-08 | 1.8564e-09 | 4.6775e-09 | 2.379e-09 | 1.618e-10
78306.813 | 3.5175e-08 | 4.6428e-08 | 1.0092e-09 | 4.846e-08 | 3.996e-08 | 1.8585e-09 | 4.7411e-09 | 2.3731e-09 | 1.603e-10
78318.977 | 3.4993e-08 | 4.6785e-08 | 1.0093e-09 | 4.8401e-08 | 3.9525e-08 | 1.8609e-09 | 4.6454e-09 | 2.364e-09 | 1.6035e-10
78331.148 | 3.4791e-08 | 4.6118e-08 | 9.9771e-10 | 4.7518e-08 | 3.9367e-08 | 1.8449e-09 | 4.6543e-09 | 2.3427e-09 | 1.6147e-10
78343.313 | 3.55e-08 | 4.6692e-08 | 1.0207e-09 | 4.7948e-08 | 3.954e-08 | 1.8547e-09 | 4.6566e-09 | 2.3882e-09 | 1.6117e-10
78355.477 | 3.5719e-08 | 4.6667e-08 | 1.0184e-09 | 4.8325e-08 | 3.9252e-08 | 1.8616e-09 | 4.7292e-09 | 2.3804e-09 | 1.6234e-10
78367.648 | 3.5267e-08 | 4.6827e-08 | 1.0364e-09 | 4.8513e-08 | 4.0043e-08 | 1.8789e-09 | 4.7391e-09 | 2.4117e-09 | 1.6287e-10
78379.813 | 3.511e-08 | 4.7336e-08 | 1.0406e-09 | 4.829e-08 | 4.0366e-08 | 1.8888e-09 | 4.7027e-09 | 2.4317e-09 | 1.631e-10
78391.984 | 3.5164e-08 | 4.7047e-08 | 1.0297e-09 | 4.8367e-08 | 3.9779e-08 | 1.866e-09 | 4.7162e-09 | 2.3717e-09 | 1.6219e-10
78404.148 | 3.5373e-08 | 4.6905e-08 | 1.0139e-09 | 4.8244e-08 | 3.9405e-08 | 1.8612e-09 | 4.69e-09 | 2.3753e-09 | 1.6004e-10
78416.313 | 3.5235e-08 | 4.736e-08 | 9.9733e-10 | 4.8358e-08 | 3.9735e-08 | 1.8673e-09 | 4.653e-09 | 2.3206e-09 | 1.5916e-10
78428.484 | 3.4895e-08 | 4.6844e-08 | 9.7866e-10 | 4.7803e-08 | 3.9473e-08 | 1.8511e-09 | 4.6535e-09 | 2.3363e-09 | 1.5921e-10
78440.648 | 3.5058e-08 | 4.6502e-08 | 9.9979e-10 | 4.8063e-08 | 4.0155e-08 | 1.8296e-09 | 4.6588e-09 | 2.3847e-09 | 1.6027e-10
78452.813 | 3.5746e-08 | 4.6434e-08 | 1.0125e-09 | 4.8629e-08 | 3.9282e-08 | 1.8691e-09 | 4.7023e-09 | 2.3783e-09 | 1.6245e-10
78464.984 | 3.5367e-08 | 4.6962e-08 | 1.0303e-09 | 4.9059e-08 | 4.0174e-08 | 1.8578e-09 | 4.7347e-09 | 2.3864e-09 | 1.6173e-10
78477.148 | 3.5094e-08 | 4.6818e-08 | 1.0285e-09 | 4.8845e-08 | 3.9589e-08 | 1.8704e-09 | 4.7026e-09 | 2.3749e-09 | 1.6033e-10
78489.32 | 3.5476e-08 | 4.7224e-08 | 1.0124e-09 | 4.8658e-08 | 3.9818e-08 | 1.8655e-09 | 4.6439e-09 | 2.3806e-09 | 1.5958e-10
78501.484 | 3.4849e-08 | 4.6758e-08 | 1.0217e-09 | 4.7849e-08 | 3.9283e-08 | 1.8635e-09 | 4.6413e-09 | 2.3517e-09 | 1.5962e-10
78513.648 | 3.5116e-08 | 4.6469e-08 | 9.8701e-10 | 4.7657e-08 | 3.9735e-08 | 1.8523e-09 | 4.5846e-09 | 2.3314e-09 | 1.5772e-10
78525.82 | 3.4287e-08 | 4.6626e-08 | 9.7563e-10 | 4.6851e-08 | 3.9253e-08 | 1.853e-09 | 4.5304e-09 | 2.3145e-09 | 1.5624e-10
78537.984 | 3.4372e-08 | 4.6141e-08 | 9.5461e-10 | 4.668e-08 | 3.8657e-08 | 1.8331e-09 | 4.5401e-09 | 2.2952e-09 | 1.5575e-10
78550.148 | 3.4671e-08 | 4.6236e-08 | 9.5566e-10 | 4.6681e-08 | 3.9045e-08 | 1.8106e-09 | 4.5361e-09 | 2.3215e-09 | 1.5533e-10
78562.32 | 3.3968e-08 | 4.6325e-08 | 9.6177e-10 | 4.7077e-08 | 3.8694e-08 | 1.8098e-09 | 4.5854e-09 | 2.2818e-09 | 1.5604e-10
78574.484 | 3.4011e-08 | 4.6503e-08 | 9.799e-10 | 4.7426e-08 | 3.9078e-08 | 1.8408e-09 | 4.6337e-09 | 2.3548e-09 | 1.6004e-10
78586.656 | 3.4411e-08 | 4.723e-08 | 9.9599e-10 | 4.7915e-08 | 3.9326e-08 | 1.8679e-09 | 4.6433e-09 | 2.3609e-09 | 1.6066e-10
78598.82 | 3.6463e-08 | 4.7179e-08 | 1.0242e-09 | 4.7829e-08 | 3.9819e-08 | 1.8463e-09 | 4.6491e-09 | 2.3445e-09 | 1.5888e-10
78610.984 | 3.5093e-08 | 4.6553e-08 | 9.8138e-10 | 4.7301e-08 | 3.9553e-08 | 1.8295e-09 | 4.57e-09 | 2.3274e-09 | 1.5735e-10
78623.156 | 3.4531e-08 | 4.6535e-08 | 9.7454e-10 | 4.7115e-08 | 3.9445e-08 | 1.8289e-09 | 4.5144e-09 | 2.2793e-09 | 1.5357e-10
78635.32 | 3.4806e-08 | 4.6114e-08 | 9.4356e-10 | 4.6115e-08 | 3.8464e-08 | 1.7888e-09 | 4.4651e-09 | 2.264e-09 | 1.5387e-10
78647.484 | 3.4332e-08 | 4.5727e-08 | 9.4034e-10 | 4.5593e-08 | 3.8921e-08 | 1.8143e-09 | 4.466e-09 | 2.2969e-09 | 1.5329e-10
78659.656 | 3.4284e-08 | 4.6135e-08 | 9.3969e-10 | 4.5854e-08 | 3.8334e-08 | 1.7962e-09 | 4.4198e-09 | 2.2601e-09 | 1.5258e-10
78671.82 | 3.4341e-08 | 4.5951e-08 | 9.2859e-10 | 4.5558e-08 | 3.8478e-08 | 1.8068e-09 | 4.4419e-09 | 2.2417e-09 | 1.5329e-10
78683.992 | 3.4122e-08 | 4.6241e-08 | 9.2861e-10 | 4.4941e-08 | 3.7966e-08 | 1.7827e-09 | 4.425e-09 | 2.2307e-09 | 1.5272e-10
78696.156 | 3.4331e-08 | 4.6169e-08 | 9.2204e-10 | 4.5096e-08 | 3.8163e-08 | 1.7648e-09 | 4.451e-09 | 2.2252e-09 | 1.4939e-10
78708.32 | 3.3532e-08 | 4.6259e-08 | 9.1242e-10 | 4.5573e-08 | 3.8771e-08 | 1.7788e-09 | 4.4521e-09 | 2.2707e-09 | 1.5305e-10
78720.492 | 3.3963e-08 | 4.6457e-08 | 9.2625e-10 | 4.5896e-08 | 3.8146e-08 | 1.7905e-09 | 4.4365e-09 | 2.2332e-09 | 1.5191e-10
78732.656 | 3.3898e-08 | 4.5807e-08 | 9.2532e-10 | 4.5983e-08 | 3.8032e-08 | 1.7799e-09 | 4.3908e-09 | 2.2316e-09 | 1.5272e-10
78744.82 | 3.4408e-08 | 4.5451e-08 | 9.093e-10 | 4.516e-08 | 3.8045e-08 | 1.7781e-09 | 4.3908e-09 | 2.2382e-09 | 1.5087e-10
78756.992 | 3.441e-08 | 4.6315e-08 | 9.2383e-10 | 4.5429e-08 | 3.8364e-08 | 1.7781e-09 | 4.3895e-09 | 2.2106e-09 | 1.5061e-10
78769.156 | 3.3632e-08 | 4.5662e-08 | 8.9788e-10 | 4.441e-08 | 3.7869e-08 | 1.7614e-09 | 4.2697e-09 | 2.1947e-09 | 1.4827e-10
78781.328 | 3.3636e-08 | 4.5407e-08 | 8.843e-10 | 4.4663e-08 | 3.7877e-08 | 1.7635e-09 | 4.2925e-09 | 2.1847e-09 | 1.4734e-10
78793.492 | 3.3258e-08 | 4.5213e-08 | 8.6837e-10 | 4.4113e-08 | 3.7093e-08 | 1.7225e-09 | 4.2368e-09 | 2.148e-09 | 1.4679e-10
78805.656 | 3.3073e-08 | 4.5351e-08 | 8.729e-10 | 4.3709e-08 | 3.7258e-08 | 1.7527e-09 | 4.3477e-09 | 2.1765e-09 | 1.485e-10
78817.828 | 3.3757e-08 | 4.5766e-08 | 8.7535e-10 | 4.4326e-08 | 3.7871e-08 | 1.7399e-09 | 4.283e-09 | 2.1499e-09 | 1.4747e-10
78829.992 | 3.3887e-08 | 4.508e-08 | 8.7679e-10 | 4.4461e-08 | 3.7622e-08 | 1.7407e-09 | 4.289e-09 | 2.1413e-09 | 1.4978e-10
78842.156 | 3.3247e-08 | 4.5784e-08 | 8.8487e-10 | 4.4728e-08 | 3.7589e-08 | 1.7335e-09 | 4.2907e-09 | 2.1637e-09 | 1.4748e-10
78854.328 | 3.3288e-08 | 4.4843e-08 | 8.7582e-10 | 4.3948e-08 | 3.7483e-08 | 1.738e-09 | 4.2816e-09 | 2.1642e-09 | 1.4878e-10
78866.492 | 3.3629e-08 | 4.5285e-08 | 8.6266e-10 | 4.3823e-08 | 3.7486e-08 | 1.7379e-09 | 4.1833e-09 | 2.1163e-09 | 1.4625e-10
78878.664 | 3.3145e-08 | 4.4529e-08 | 8.5833e-10 | 4.3143e-08 | 3.6691e-08 | 1.7342e-09 | 4.183e-09 | 2.1193e-09 | 1.4535e-10
78890.828 | 3.3735e-08 | 4.5082e-08 | 9.0013e-10 | 4.3965e-08 | 3.7477e-08 | 1.7334e-09 | 4.2755e-09 | 2.1828e-09 | 1.4669e-10
78902.992 | 3.351e-08 | 4.5314e-08 | 8.91e-10 | 4.3992e-08 | 3.737e-08 | 1.737e-09 | 4.252e-09 | 2.1706e-09 | 1.4909e-10
78915.164 | 3.3427e-08 | 4.495e-08 | 8.8125e-10 | 4.4467e-08 | 3.7647e-08 | 1.7295e-09 | 4.2175e-09 | 2.1828e-09 | 1.4849e-10
78927.328 | 3.3102e-08 | 4.4991e-08 | 8.7823e-10 | 4.3955e-08 | 3.7096e-08 | 1.737e-09 | 4.2339e-09 | 2.1453e-09 | 1.4758e-10
78939.492 | 3.2759e-08 | 4.5335e-08 | 8.7504e-10 | 4.2688e-08 | 3.7035e-08 | 1.7464e-09 | 4.1896e-09 | 2.1267e-09 | 1.466e-10
78951.664 | 3.2695e-08 | 4.5168e-08 | 8.5969e-10 | 4.318e-08 | 3.7033e-08 | 1.7127e-09 | 4.217e-09 | 2.1519e-09 | 1.4614e-10
78963.828 | 3.2516e-08 | 4.4907e-08 | 8.5978e-10 | 4.3294e-08 | 3.7067e-08 | 1.7157e-09 | 4.1957e-09 | 2.103e-09 | 1.4604e-10
78976 | 3.2251e-08 | 4.5007e-08 | 8.4329e-10 | 4.3033e-08 | 3.6345e-08 | 1.6987e-09 | 4.105e-09 | 2.0746e-09 | 1.4439e-10
78988.164 | 3.2467e-08 | 4.3941e-08 | 8.3138e-10 | 4.2204e-08 | 3.6161e-08 | 1.697e-09 | 4.1146e-09 | 2.0794e-09 | 1.4334e-10
79000.328 | 3.3972e-08 | 4.5219e-08 | 8.463e-10 | 4.3261e-08 | 3.7137e-08 | 1.7167e-09 | 4.1904e-09 | 2.1286e-09 | 1.4674e-10
79012.5 | 3.2506e-08 | 4.4958e-08 | 8.6033e-10 | 4.3458e-08 | 3.692e-08 | 1.7153e-09 | 4.1843e-09 | 2.1166e-09 | 1.4569e-10
79024.664 | 3.2402e-08 | 4.4283e-08 | 8.4112e-10 | 4.3174e-08 | 3.6325e-08 | 1.7045e-09 | 4.1499e-09 | 2.0934e-09 | 1.4374e-10
79036.828 | 3.2165e-08 | 4.4246e-08 | 8.4374e-10 | 4.234e-08 | 3.6173e-08 | 1.6924e-09 | 4.1687e-09 | 2.0848e-09 | 1.454e-10
79049 | 3.2727e-08 | 4.4756e-08 | 8.5905e-10 | 4.2737e-08 | 3.6941e-08 | 1.6981e-09 | 4.1315e-09 | 2.112e-09 | 1.4389e-10
79061.164 | 3.2495e-08 | 4.3863e-08 | 8.5091e-10 | 4.2183e-08 | 3.6471e-08 | 1.6928e-09 | 4.0855e-09 | 2.0872e-09 | 1.4268e-10
79073.336 | 3.2079e-08 | 4.4226e-08 | 8.3534e-10 | 4.1907e-08 | 3.592e-08 | 1.6814e-09 | 3.9794e-09 | 2.034e-09 | 1.3985e-10
79085.5 | 3.1626e-08 | 4.3751e-08 | 8.1153e-10 | 4.1634e-08 | 3.5831e-08 | 1.651e-09 | 3.9922e-09 | 2.0281e-09 | 1.3915e-10
79097.664 | 3.1386e-08 | 4.3504e-08 | 8.2415e-10 | 4.1441e-08 | 3.5656e-08 | 1.6729e-09 | 4.0127e-09 | 2.0504e-09 | 1.4009e-10
79109.836 | 3.1571e-08 | 4.3741e-08 | 8.2076e-10 | 4.1248e-08 | 3.5616e-08 | 1.6552e-09 | 4.017e-09 | 2.0245e-09 | 1.3953e-10
79122 | 3.1406e-08 | 4.2619e-08 | 8.0286e-10 | 4.048e-08 | 3.524e-08 | 1.6318e-09 | 3.9573e-09 | 2.027e-09 | 1.383e-10
79134.172 | 3.1267e-08 | 4.2408e-08 | 8.0379e-10 | 4.0566e-08 | 3.4869e-08 | 1.6206e-09 | 3.9092e-09 | 2.0048e-09 | 1.3756e-10
79146.336 | 3.1843e-08 | 4.2429e-08 | 8.0977e-10 | 4.0297e-08 | 3.4916e-08 | 1.6095e-09 | 3.8502e-09 | 1.9633e-09 | 1.3562e-10
79158.5 | 3.1094e-08 | 4.2102e-08 | 7.7803e-10 | 3.9181e-08 | 3.4136e-08 | 1.6062e-09 | 3.825e-09 | 1.9319e-09 | 1.3469e-10
79170.672 | 3.0359e-08 | 4.2168e-08 | 7.8386e-10 | 3.9205e-08 | 3.4169e-08 | 1.6104e-09 | 3.9002e-09 | 1.9575e-09 | 1.3636e-10
79182.836 | 3.0726e-08 | 4.1195e-08 | 7.7852e-10 | 3.9402e-08 | 3.4191e-08 | 1.6195e-09 | 3.8687e-09 | 1.9412e-09 | 1.348e-10
79195 | 3.0477e-08 | 4.1539e-08 | 7.6786e-10 | 3.9028e-08 | 3.3825e-08 | 1.6026e-09 | 3.8058e-09 | 1.9196e-09 | 1.3485e-10
79207.172 | 3.027e-08 | 4.0942e-08 | 7.5921e-10 | 3.8534e-08 | 3.3916e-08 | 1.5811e-09 | 3.7804e-09 | 1.8967e-09 | 1.317e-10
79219.336 | 2.9713e-08 | 4.052e-08 | 7.3599e-10 | 3.7826e-08 | 3.3222e-08 | 1.546e-09 | 3.6976e-09 | 1.8669e-09 | 1.2993e-10
79231.508 | 2.979e-08 | 4.0063e-08 | 7.3207e-10 | 3.7388e-08 | 3.2752e-08 | 1.5319e-09 | 3.6042e-09 | 1.841e-09 | 1.2973e-10
79243.672 | 2.9134e-08 | 3.9005e-08 | 7.1108e-10 | 3.6544e-08 | 3.206e-08 | 1.5377e-09 | 3.6172e-09 | 1.8127e-09 | 1.2812e-10
79255.836 | 2.8756e-08 | 3.8824e-08 | 7.1791e-10 | 3.6769e-08 | 3.2682e-08 | 1.5445e-09 | 3.6391e-09 | 1.8265e-09 | 1.2916e-10
79268.008 | 2.9229e-08 | 3.8758e-08 | 7.034e-10 | 3.6659e-08 | 3.222e-08 | 1.5214e-09 | 3.6089e-09 | 1.8261e-09 | 1.2777e-10
79280.172 | 2.9376e-08 | 3.9283e-08 | 7.0684e-10 | 3.6261e-08 | 3.2295e-08 | 1.539e-09 | 3.6325e-09 | 1.8247e-09 | 1.2817e-10
79292.336 | 2.8792e-08 | 3.903e-08 | 7.13e-10 | 3.6656e-08 | 3.2399e-08 | 1.5164e-09 | 3.6132e-09 | 1.8424e-09 | 1.2763e-10
79304.508 | 2.8645e-08 | 3.9255e-08 | 7.1007e-10 | 3.6201e-08 | 3.2118e-08 | 1.5219e-09 | 3.593e-09 | 1.7825e-09 | 1.2518e-10
79316.672 | 2.905e-08 | 3.9091e-08 | 7.0941e-10 | 3.6491e-08 | 3.2364e-08 | 1.5366e-09 | 3.6152e-09 | 1.8349e-09 | 1.2863e-10
79328.844 | 2.9264e-08 | 3.8733e-08 | 7.1941e-10 | 3.6776e-08 | 3.271e-08 | 1.5417e-09 | 3.6053e-09 | 1.824e-09 | 1.2943e-10
79341.008 | 2.9192e-08 | 3.9603e-08 | 7.2089e-10 | 3.6573e-08 | 3.253e-08 | 1.5565e-09 | 3.5873e-09 | 1.8381e-09 | 1.2715e-10
79353.172 | 2.9092e-08 | 3.8734e-08 | 7.0005e-10 | 3.5652e-08 | 3.179e-08 | 1.5243e-09 | 3.5656e-09 | 1.7807e-09 | 1.2563e-10
79365.344 | 2.8993e-08 | 3.8665e-08 | 7.0597e-10 | 3.5997e-08 | 3.2227e-08 | 1.5114e-09 | 3.5358e-09 | 1.767e-09 | 1.2612e-10
79377.508 | 2.8695e-08 | 3.8324e-08 | 7.0064e-10 | 3.5748e-08 | 3.1849e-08 | 1.5237e-09 | 3.5845e-09 | 1.8052e-09 | 1.2708e-10
79389.672 | 2.8615e-08 | 3.8511e-08 | 7.0233e-10 | 3.6414e-08 | 3.2069e-08 | 1.5182e-09 | 3.6046e-09 | 1.791e-09 | 1.2747e-10
79401.844 | 2.8706e-08 | 3.8737e-08 | 7.1077e-10 | 3.6309e-08 | 3.2299e-08 | 1.5514e-09 | 3.5902e-09 | 1.8261e-09 | 1.2905e-10
79414.008 | 2.8888e-08 | 3.8878e-08 | 7.1946e-10 | 3.6295e-08 | 3.2525e-08 | 1.5657e-09 | 3.601e-09 | 1.8347e-09 | 1.2956e-10
79426.18 | 2.9472e-08 | 3.9131e-08 | 7.1451e-10 | 3.5911e-08 | 3.261e-08 | 1.5606e-09 | 3.6208e-09 | 1.849e-09 | 1.2845e-10
79438.344 | 2.8927e-08 | 3.9099e-08 | 7.1661e-10 | 3.6316e-08 | 3.2273e-08 | 1.5797e-09 | 3.5813e-09 | 1.8215e-09 | 1.2858e-10
79450.508 | 2.8893e-08 | 3.8368e-08 | 7.123e-10 | 3.6211e-08 | 3.1973e-08 | 1.5169e-09 | 3.5539e-09 | 1.7852e-09 | 1.2707e-10
79462.68 | 2.8481e-08 | 3.8239e-08 | 6.9394e-10 | 3.5572e-08 | 3.1779e-08 | 1.5155e-09 | 3.5177e-09 | 1.7767e-09 | 1.2572e-10
79474.844 | 2.7839e-08 | 3.802e-08 | 6.8496e-10 | 3.4877e-08 | 3.1228e-08 | 1.4992e-09 | 3.4486e-09 | 1.7514e-09 | 1.2332e-10
79487.008 | 2.7481e-08 | 3.5803e-08 | 6.238e-10 | 3.3127e-08 | 3.0133e-08 | 1.4327e-09 | 3.2339e-09 | 1.6466e-09 | 1.1623e-10
79499.18 | 2.6627e-08 | 3.477e-08 | 6.0593e-10 | 3.1794e-08 | 2.8882e-08 | 1.3965e-09 | 3.2066e-09 | 1.6532e-09 | 1.1496e-10
79511.344 | 2.68e-08 | 3.5353e-08 | 6.1739e-10 | 3.2456e-08 | 2.9244e-08 | 1.4211e-09 | 3.2359e-09 | 1.6497e-09 | 1.1656e-10
79523.516 | 2.7486e-08 | 3.5458e-08 | 6.375e-10 | 3.2718e-08 | 2.961e-08 | 1.4513e-09 | 3.3426e-09 | 1.6649e-09 | 1.2004e-10
79535.68 | 2.7234e-08 | 3.5742e-08 | 6.3787e-10 | 3.2845e-08 | 3.0108e-08 | 1.4535e-09 | 3.2859e-09 | 1.6831e-09 | 1.1895e-10
79547.844 | 2.679e-08 | 3.5427e-08 | 6.3631e-10 | 3.3018e-08 | 3.0058e-08 | 1.4543e-09 | 3.3182e-09 | 1.6724e-09 | 1.1927e-10
79560.016 | 2.7329e-08 | 3.639e-08 | 6.4554e-10 | 3.3356e-08 | 3.0331e-08 | 1.4807e-09 | 3.3614e-09 | 1.7039e-09 | 1.2104e-10
79572.18 | 2.7368e-08 | 3.6354e-08 | 6.5066e-10 | 3.3229e-08 | 3.0363e-08 | 1.4617e-09 | 3.3892e-09 | 1.7173e-09 | 1.215e-10
79584.344 | 2.7524e-08 | 3.6044e-08 | 6.6469e-10 | 3.3425e-08 | 3.0413e-08 | 1.4726e-09 | 3.3529e-09 | 1.6991e-09 | 1.224e-10
79596.516 | 2.7135e-08 | 3.6276e-08 | 6.7464e-10 | 3.4045e-08 | 3.0706e-08 | 1.4691e-09 | 3.3995e-09 | 1.7094e-09 | 1.2088e-10
79608.68 | 2.724e-08 | 3.6125e-08 | 6.6446e-10 | 3.3544e-08 | 3.0118e-08 | 1.4531e-09 | 3.3109e-09 | 1.6666e-09 | 1.187e-10
79620.852 | 2.6713e-08 | 3.4811e-08 | 6.4751e-10 | 3.2555e-08 | 2.9769e-08 | 1.4486e-09 | 3.2996e-09 | 1.6562e-09 | 1.1905e-10
79633.016 | 2.6998e-08 | 3.524e-08 | 6.4401e-10 | 3.2557e-08 | 2.9886e-08 | 1.4421e-09 | 3.2741e-09 | 1.6331e-09 | 1.1759e-10
79645.18 | 2.6801e-08 | 3.4559e-08 | 6.2344e-10 | 3.2118e-08 | 2.9186e-08 | 1.4239e-09 | 3.2509e-09 | 1.6499e-09 | 1.1845e-10
79657.352 | 2.6692e-08 | 3.4474e-08 | 6.1641e-10 | 3.181e-08 | 2.9092e-08 | 1.3899e-09 | 3.2276e-09 | 1.6193e-09 | 1.1553e-10
79669.516 | 2.6124e-08 | 3.4234e-08 | 6.0936e-10 | 3.1264e-08 | 2.8975e-08 | 1.4191e-09 | 3.1909e-09 | 1.611e-09 | 1.1575e-10
79681.68 | 2.6173e-08 | 3.4031e-08 | 6.3156e-10 | 3.2237e-08 | 2.9342e-08 | 1.4333e-09 | 3.2765e-09 | 1.647e-09 | 1.1851e-10
79693.852 | 2.6715e-08 | 3.4352e-08 | 6.3185e-10 | 3.21e-08 | 2.9623e-08 | 1.4232e-09 | 3.295e-09 | 1.6518e-09 | 1.1832e-10
79706.016 | 2.6649e-08 | 3.4338e-08 | 6.3367e-10 | 3.2031e-08 | 2.9603e-08 | 1.4275e-09 | 3.282e-09 | 1.6523e-09 | 1.1826e-10
79718.188 | 2.6412e-08 | 3.4242e-08 | 6.2884e-10 | 3.1563e-08 | 2.932e-08 | 1.4023e-09 | 3.2147e-09 | 1.6353e-09 | 1.1842e-10
79730.352 | 2.602e-08 | 3.3634e-08 | 6.1482e-10 | 3.0954e-08 | 2.8747e-08 | 1.395e-09 | 3.1644e-09 | 1.6175e-09 | 1.1496e-10
79742.516 | 2.6093e-08 | 3.4037e-08 | 6.2049e-10 | 3.1404e-08 | 2.9189e-08 | 1.4138e-09 | 3.2369e-09 | 1.6172e-09 | 1.1693e-10
79754.688 | 2.658e-08 | 3.3513e-08 | 6.0383e-10 | 3.1167e-08 | 2.8916e-08 | 1.3811e-09 | 3.1564e-09 | 1.5933e-09 | 1.1416e-10
79766.852 | 2.5805e-08 | 3.3369e-08 | 5.9379e-10 | 3.0378e-08 | 2.8449e-08 | 1.3866e-09 | 3.1619e-09 | 1.5764e-09 | 1.138e-10
79779.016 | 2.5418e-08 | 3.2985e-08 | 5.8311e-10 | 3.0176e-08 | 2.7395e-08 | 1.3484e-09 | 3.0571e-09 | 1.5175e-09 | 1.0996e-10
79791.188 | 2.4891e-08 | 3.184e-08 | 5.5828e-10 | 2.9155e-08 | 2.7021e-08 | 1.31e-09 | 2.9863e-09 | 1.4916e-09 | 1.0826e-10
79803.352 | 2.4366e-08 | 3.1354e-08 | 5.5564e-10 | 2.8601e-08 | 2.704e-08 | 1.3128e-09 | 2.9701e-09 | 1.4764e-09 | 1.0685e-10
79815.523 | 2.4262e-08 | 3.1809e-08 | 5.5553e-10 | 2.9032e-08 | 2.7069e-08 | 1.3235e-09 | 3.0238e-09 | 1.5085e-09 | 1.087e-10
79827.688 | 2.4993e-08 | 3.2001e-08 | 5.7833e-10 | 2.9535e-08 | 2.7477e-08 | 1.3397e-09 | 3.0453e-09 | 1.5444e-09 | 1.1143e-10
79839.852 | 2.4832e-08 | 3.1734e-08 | 5.7431e-10 | 2.9287e-08 | 2.7653e-08 | 1.3407e-09 | 3.0728e-09 | 1.5302e-09 | 1.1232e-10
79852.023 | 2.5165e-08 | 3.2534e-08 | 5.7572e-10 | 2.9653e-08 | 2.7505e-08 | 1.3391e-09 | 3.0902e-09 | 1.5477e-09 | 1.1123e-10
79864.188 | 2.5424e-08 | 3.22e-08 | 5.7575e-10 | 2.939e-08 | 2.7803e-08 | 1.365e-09 | 3.0656e-09 | 1.5313e-09 | 1.1171e-10
79876.352 | 2.5473e-08 | 3.183e-08 | 5.7389e-10 | 2.9104e-08 | 2.7546e-08 | 1.3348e-09 | 3.0251e-09 | 1.5339e-09 | 1.121e-10
79888.523 | 2.4957e-08 | 3.1534e-08 | 5.7059e-10 | 2.8889e-08 | 2.6988e-08 | 1.3461e-09 | 3.0499e-09 | 1.5269e-09 | 1.1036e-10
79900.688 | 2.5025e-08 | 3.1495e-08 | 5.7481e-10 | 2.8541e-08 | 2.6966e-08 | 1.3238e-09 | 2.9838e-09 | 1.4936e-09 | 1.0695e-10
79912.859 | 2.4479e-08 | 3.0935e-08 | 5.5314e-10 | 2.7938e-08 | 2.6838e-08 | 1.3093e-09 | 2.9302e-09 | 1.4506e-09 | 1.0696e-10
79925.023 | 2.4576e-08 | 3.1268e-08 | 5.4864e-10 | 2.9004e-08 | 2.6632e-08 | 1.3196e-09 | 2.9967e-09 | 1.4913e-09 | 1.074e-10
79937.188 | 2.4504e-08 | 3.1598e-08 | 5.5922e-10 | 2.8703e-08 | 2.717e-08 | 1.333e-09 | 2.9773e-09 | 1.5045e-09 | 1.0987e-10
79949.359 | 2.4477e-08 | 3.2083e-08 | 5.5881e-10 | 2.9091e-08 | 2.6985e-08 | 1.315e-09 | 2.9946e-09 | 1.515e-09 | 1.0925e-10
79961.523 | 2.4637e-08 | 3.2004e-08 | 5.6012e-10 | 2.8952e-08 | 2.7707e-08 | 1.323e-09 | 3.0253e-09 | 1.4926e-09 | 1.0832e-10
79973.688 | 2.4645e-08 | 3.1555e-08 | 5.6037e-10 | 2.8727e-08 | 2.6881e-08 | 1.3189e-09 | 2.9645e-09 | 1.4861e-09 | 1.0784e-10
79985.859 | 2.4436e-08 | 3.1731e-08 | 5.5536e-10 | 2.9037e-08 | 2.7176e-08 | 1.3153e-09 | 2.9629e-09 | 1.4857e-09 | 1.0858e-10
79998.023 | 2.4489e-08 | 3.1576e-08 | 5.6233e-10 | 2.8981e-08 | 2.695e-08 | 1.3174e-09 | 2.9839e-09 | 1.4901e-09 | 1.0799e-10
80010.195 | 2.4176e-08 | 3.1464e-08 | 5.6619e-10 | 2.8908e-08 | 2.7412e-08 | 1.3126e-09 | 2.9874e-09 | 1.5148e-09 | 1.0912e-10
80022.359 | 2.4716e-08 | 3.1505e-08 | 5.5719e-10 | 2.9554e-08 | 2.7483e-08 | 1.3464e-09 | 3.0541e-09 | 1.5219e-09 | 1.1038e-10
80034.523 | 2.4694e-08 | 3.2018e-08 | 5.6924e-10 | 2.9105e-08 | 2.7092e-08 | 1.3458e-09 | 2.9954e-09 | 1.5095e-09 | 1.1088e-10
80046.695 | 2.4618e-08 | 3.1612e-08 | 5.5769e-10 | 2.8841e-08 | 2.7292e-08 | 1.322e-09 | 2.9906e-09 | 1.5093e-09 | 1.0917e-10
80058.859 | 2.4615e-08 | 3.1194e-08 | 5.6446e-10 | 2.8772e-08 | 2.6914e-08 | 1.3203e-09 | 2.9633e-09 | 1.5033e-09 | 1.0935e-10
80071.023 | 2.4525e-08 | 3.0922e-08 | 5.6237e-10 | 2.8748e-08 | 2.7223e-08 | 1.323e-09 | 2.9785e-09 | 1.4903e-09 | 1.0924e-10
80083.195 | 2.4291e-08 | 3.0936e-08 | 5.5962e-10 | 2.8412e-08 | 2.6457e-08 | 1.3132e-09 | 2.9539e-09 | 1.4722e-09 | 1.062e-10
80095.359 | 2.4217e-08 | 3.0668e-08 | 5.408e-10 | 2.7783e-08 | 2.6641e-08 | 1.3006e-09 | 2.9015e-09 | 1.4504e-09 | 1.0743e-10
80107.531 | 2.388e-08 | 3.0203e-08 | 5.4793e-10 | 2.7791e-08 | 2.6425e-08 | 1.2884e-09 | 2.929e-09 | 1.468e-09 | 1.0692e-10
80119.695 | 2.3955e-08 | 3.0871e-08 | 5.5511e-10 | 2.8852e-08 | 2.6912e-08 | 1.3168e-09 | 2.9538e-09 | 1.4749e-09 | 1.0754e-10
80131.859 | 2.4354e-08 | 3.1287e-08 | 5.6479e-10 | 2.8521e-08 | 2.6709e-08 | 1.3239e-09 | 3.0457e-09 | 1.5058e-09 | 1.0955e-10
80144.031 | 2.4549e-08 | 3.2232e-08 | 5.7589e-10 | 2.9562e-08 | 2.775e-08 | 1.3259e-09 | 2.935e-09 | 1.4838e-09 | 1.0601e-10
80156.195 | 2.4636e-08 | 3.1171e-08 | 5.426e-10 | 2.8321e-08 | 2.6108e-08 | 1.2796e-09 | 2.8789e-09 | 1.4537e-09 | 1.0546e-10
80168.359 | 2.3971e-08 | 3.1091e-08 | 5.3876e-10 | 2.826e-08 | 2.6366e-08 | 1.2889e-09 | 2.9699e-09 | 1.4622e-09 | 1.0693e-10
80180.531 | 2.4517e-08 | 3.1798e-08 | 5.6193e-10 | 2.8789e-08 | 2.6884e-08 | 1.2977e-09 | 2.9574e-09 | 1.4979e-09 | 1.0824e-10
80192.695 | 2.4615e-08 | 3.1419e-08 | 5.5379e-10 | 2.8787e-08 | 2.6987e-08 | 1.314e-09 | 2.9624e-09 | 1.4806e-09 | 1.0675e-10
80204.867 | 2.4607e-08 | 3.1595e-08 | 5.595e-10 | 2.9341e-08 | 2.7492e-08 | 1.3388e-09 | 3.0042e-09 | 1.5011e-09 | 1.078e-10
80217.031 | 2.5174e-08 | 3.1645e-08 | 5.7404e-10 | 2.903e-08 | 2.7217e-08 | 1.3566e-09 | 3.0551e-09 | 1.5274e-09 | 1.1156e-10
80229.195 | 2.4794e-08 | 3.1845e-08 | 5.7604e-10 | 2.9401e-08 | 2.7544e-08 | 1.364e-09 | 3.0366e-09 | 1.5201e-09 | 1.1238e-10
80241.367 | 2.4932e-08 | 3.1366e-08 | 5.8155e-10 | 2.9212e-08 | 2.758e-08 | 1.3606e-09 | 3.0226e-09 | 1.5409e-09 | 1.108e-10
80253.531 | 2.4672e-08 | 3.1746e-08 | 5.6881e-10 | 2.9058e-08 | 2.7613e-08 | 1.3618e-09 | 3.0278e-09 | 1.5069e-09 | 1.0975e-10
80265.695 | 2.4395e-08 | 3.1738e-08 | 5.7268e-10 | 2.9272e-08 | 2.7046e-08 | 1.3672e-09 | 3.007e-09 | 1.5223e-09 | 1.093e-10
80277.867 | 2.4566e-08 | 3.1325e-08 | 5.6098e-10 | 2.8432e-08 | 2.7046e-08 | 1.3219e-09 | 2.9599e-09 | 1.4774e-09 | 1.0686e-10
80290.031 | 2.4233e-08 | 3.1094e-08 | 5.4928e-10 | 2.7569e-08 | 2.6415e-08 | 1.3092e-09 | 2.9201e-09 | 1.4442e-09 | 1.0605e-10
80302.203 | 2.3501e-08 | 3.0299e-08 | 5.3832e-10 | 2.7996e-08 | 2.6385e-08 | 1.3112e-09 | 2.9157e-09 | 1.4639e-09 | 1.0723e-10
80314.367 | 2.365e-08 | 3.0716e-08 | 5.5315e-10 | 2.8591e-08 | 2.6865e-08 | 1.3287e-09 | 2.9438e-09 | 1.484e-09 | 1.0759e-10
80326.531 | 2.3817e-08 | 3.0133e-08 | 5.4385e-10 | 2.8329e-08 | 2.6775e-08 | 1.3329e-09 | 2.925e-09 | 1.4723e-09 | 1.0674e-10
80338.703 | 2.4069e-08 | 3.0593e-08 | 5.5757e-10 | 2.7774e-08 | 2.6384e-08 | 1.3097e-09 | 2.8957e-09 | 1.4595e-09 | 1.0602e-10
80350.867 | 2.3799e-08 | 3.0725e-08 | 5.4997e-10 | 2.7996e-08 | 2.6752e-08 | 1.2931e-09 | 2.8957e-09 | 1.4423e-09 | 1.0472e-10
80363.031 | 2.374e-08 | 3.0594e-08 | 5.3516e-10 | 2.7559e-08 | 2.5952e-08 | 1.2828e-09 | 2.8181e-09 | 1.4007e-09 | 1.0262e-10
80375.203 | 2.3666e-08 | 2.9955e-08 | 5.295e-10 | 2.7289e-08 | 2.5891e-08 | 1.2792e-09 | 2.8892e-09 | 1.452e-09 | 1.0458e-10
80387.367 | 2.4044e-08 | 3.0228e-08 | 5.3804e-10 | 2.7489e-08 | 2.5958e-08 | 1.2977e-09 | 2.8468e-09 | 1.4456e-09 | 1.0423e-10
80399.539 | 2.4088e-08 | 3.0755e-08 | 5.4499e-10 | 2.7748e-08 | 2.6253e-08 | 1.3221e-09 | 2.8977e-09 | 1.4387e-09 | 1.0457e-10
80411.703 | 2.4017e-08 | 3.0672e-08 | 5.5966e-10 | 2.8208e-08 | 2.6563e-08 | 1.3227e-09 | 2.9649e-09 | 1.4611e-09 | 1.077e-10
80423.867 | 2.4978e-08 | 3.117e-08 | 5.7398e-10 | 2.914e-08 | 2.7329e-08 | 1.3227e-09 | 2.9213e-09 | 1.466e-09 | 1.0776e-10
80436.039 | 2.4034e-08 | 3.0475e-08 | 5.4878e-10 | 2.7887e-08 | 2.6037e-08 | 1.29e-09 | 2.9313e-09 | 1.4577e-09 | 1.0583e-10
80448.203 | 2.4413e-08 | 3.0928e-08 | 5.4997e-10 | 2.8625e-08 | 2.6949e-08 | 1.3384e-09 | 2.9942e-09 | 1.509e-09 | 1.09e-10
80460.367 | 2.4295e-08 | 3.1151e-08 | 5.6207e-10 | 2.8761e-08 | 2.7165e-08 | 1.3582e-09 | 2.9989e-09 | 1.5233e-09 | 1.1066e-10
80472.539 | 2.4493e-08 | 3.1068e-08 | 5.7431e-10 | 2.9137e-08 | 2.7336e-08 | 1.3403e-09 | 3.053e-09 | 1.5233e-09 | 1.1053e-10
80484.703 | 2.4801e-08 | 3.1355e-08 | 5.6334e-10 | 2.8807e-08 | 2.6934e-08 | 1.3453e-09 | 2.9856e-09 | 1.4897e-09 | 1.0812e-10
80496.875 | 2.4156e-08 | 3.0605e-08 | 5.5229e-10 | 2.8571e-08 | 2.6686e-08 | 1.3395e-09 | 2.9696e-09 | 1.4668e-09 | 1.0638e-10
80509.039 | 2.4474e-08 | 3.0603e-08 | 5.5123e-10 | 2.8274e-08 | 2.663e-08 | 1.3221e-09 | 2.9e-09 | 1.4484e-09 | 1.0537e-10
80521.203 | 2.3817e-08 | 3.038e-08 | 5.3588e-10 | 2.7505e-08 | 2.6058e-08 | 1.312e-09 | 2.8494e-09 | 1.4282e-09 | 1.0367e-10
80533.375 | 2.3561e-08 | 3.0349e-08 | 5.3473e-10 | 2.7336e-08 | 2.5989e-08 | 1.3128e-09 | 2.8686e-09 | 1.4226e-09 | 1.0514e-10
80545.539 | 2.3396e-08 | 3.0204e-08 | 5.3216e-10 | 2.7415e-08 | 2.601e-08 | 1.3015e-09 | 2.8822e-09 | 1.4245e-09 | 1.048e-10
80557.703 | 2.3628e-08 | 3.0459e-08 | 5.3563e-10 | 2.7683e-08 | 2.5769e-08 | 1.3152e-09 | 2.8857e-09 | 1.4298e-09 | 1.0462e-10
80569.875 | 2.3786e-08 | 3.0613e-08 | 5.5166e-10 | 2.7784e-08 | 2.605e-08 | 1.3273e-09 | 2.8563e-09 | 1.4626e-09 | 1.0682e-10
80582.039 | 2.4068e-08 | 3.0996e-08 | 5.4297e-10 | 2.7775e-08 | 2.5896e-08 | 1.3351e-09 | 2.8828e-09 | 1.4447e-09 | 1.0457e-10
80594.211 | 2.3857e-08 | 3.039e-08 | 5.3447e-10 | 2.7773e-08 | 2.6037e-08 | 1.3334e-09 | 2.8793e-09 | 1.4466e-09 | 1.0377e-10
80606.375 | 2.4267e-08 | 3.0763e-08 | 5.4291e-10 | 2.8069e-08 | 2.6342e-08 | 1.3563e-09 | 2.9172e-09 | 1.477e-09 | 1.0795e-10
80618.539 | 2.4261e-08 | 3.137e-08 | 5.5635e-10 | 2.8671e-08 | 2.6861e-08 | 1.36e-09 | 2.959e-09 | 1.4753e-09 | 1.0783e-10
80630.711 | 2.435e-08 | 3.1073e-08 | 5.5711e-10 | 2.8833e-08 | 2.6792e-08 | 1.3728e-09 | 2.9996e-09 | 1.4888e-09 | 1.0799e-10
80642.875 | 2.4963e-08 | 3.1311e-08 | 5.6669e-10 | 2.9135e-08 | 2.7156e-08 | 1.3657e-09 | 2.9553e-09 | 1.4837e-09 | 1.0874e-10
80655.047 | 2.4006e-08 | 3.0758e-08 | 5.5625e-10 | 2.8324e-08 | 2.6763e-08 | 1.35e-09 | 2.9763e-09 | 1.4734e-09 | 1.0849e-10
80667.211 | 2.4356e-08 | 3.0994e-08 | 5.5649e-10 | 2.8066e-08 | 2.6618e-08 | 1.3554e-09 | 2.9541e-09 | 1.4897e-09 | 1.0857e-10
80679.375 | 2.4526e-08 | 3.144e-08 | 5.6806e-10 | 2.856e-08 | 2.6883e-08 | 1.3724e-09 | 2.9595e-09 | 1.491e-09 | 1.0814e-10
80691.547 | 2.4395e-08 | 3.1605e-08 | 5.7006e-10 | 2.9274e-08 | 2.7274e-08 | 1.3713e-09 | 3.0117e-09 | 1.5232e-09 | 1.1001e-10
80703.711 | 2.487e-08 | 3.1318e-08 | 5.6863e-10 | 2.8833e-08 | 2.7357e-08 | 1.3532e-09 | 2.9996e-09 | 1.4956e-09 | 1.0843e-10
80715.875 | 2.4442e-08 | 3.118e-08 | 5.6853e-10 | 2.8693e-08 | 2.7116e-08 | 1.3452e-09 | 2.9981e-09 | 1.491e-09 | 1.089e-10
80728.047 | 2.4961e-08 | 3.132e-08 | 5.5858e-10 | 2.8543e-08 | 2.6818e-08 | 1.3449e-09 | 2.9527e-09 | 1.454e-09 | 1.0696e-10
80740.211 | 2.4212e-08 | 3.0985e-08 | 5.4931e-10 | 2.8297e-08 | 2.642e-08 | 1.3666e-09 | 2.9457e-09 | 1.4958e-09 | 1.0713e-10
80752.383 | 2.4446e-08 | 3.1327e-08 | 5.5846e-10 | 2.8761e-08 | 2.671e-08 | 1.3415e-09 | 2.9369e-09 | 1.4693e-09 | 1.0517e-10
80764.547 | 2.423e-08 | 3.0931e-08 | 5.3455e-10 | 2.807e-08 | 2.5913e-08 | 1.2992e-09 | 2.8571e-09 | 1.4353e-09 | 1.0598e-10
80776.711 | 2.4285e-08 | 3.036e-08 | 5.4711e-10 | 2.8522e-08 | 2.6341e-08 | 1.3141e-09 | 2.9442e-09 | 1.4625e-09 | 1.059e-10
80788.883 | 2.4061e-08 | 3.0299e-08 | 5.4307e-10 | 2.8246e-08 | 2.6351e-08 | 1.3459e-09 | 2.9642e-09 | 1.4791e-09 | 1.067e-10
80801.047 | 2.4238e-08 | 3.0941e-08 | 5.5537e-10 | 2.8635e-08 | 2.6876e-08 | 1.3291e-09 | 2.948e-09 | 1.4797e-09 | 1.087e-10
80813.211 | 2.4252e-08 | 3.0784e-08 | 5.5364e-10 | 2.806e-08 | 2.6699e-08 | 1.339e-09 | 2.9469e-09 | 1.4775e-09 | 1.0891e-10
80825.383 | 2.4094e-08 | 3.0634e-08 | 5.63e-10 | 2.8577e-08 | 2.665e-08 | 1.3313e-09 | 2.9586e-09 | 1.4792e-09 | 1.0687e-10
80837.547 | 2.4034e-08 | 3.0314e-08 | 5.5494e-10 | 2.8325e-08 | 2.6623e-08 | 1.3619e-09 | 2.9747e-09 | 1.4796e-09 | 1.0735e-10
80849.719 | 2.3995e-08 | 3.0951e-08 | 5.5344e-10 | 2.8362e-08 | 2.6917e-08 | 1.3454e-09 | 2.9287e-09 | 1.4641e-09 | 1.0586e-10
80861.883 | 2.3799e-08 | 3.0537e-08 | 5.5105e-10 | 2.8081e-08 | 2.637e-08 | 1.3223e-09 | 2.9242e-09 | 1.4515e-09 | 1.0579e-10
80874.047 | 2.3614e-08 | 3.0512e-08 | 5.4491e-10 | 2.7918e-08 | 2.6581e-08 | 1.3284e-09 | 2.9596e-09 | 1.4635e-09 | 1.0811e-10
80886.219 | 2.4064e-08 | 3.0946e-08 | 5.4622e-10 | 2.8522e-08 | 2.6028e-08 | 1.3205e-09 | 2.8545e-09 | 1.4237e-09 | 1.0376e-10
80898.383 | 2.3762e-08 | 3.0294e-08 | 5.3125e-10 | 2.7436e-08 | 2.542e-08 | 1.2786e-09 | 2.8342e-09 | 1.4073e-09 | 1.0172e-10
80910.547 | 2.3315e-08 | 2.9849e-08 | 5.2975e-10 | 2.7486e-08 | 2.5474e-08 | 1.2867e-09 | 2.804e-09 | 1.4064e-09 | 1.0226e-10
80922.719 | 2.329e-08 | 3.0205e-08 | 5.4187e-10 | 2.7956e-08 | 2.6006e-08 | 1.3147e-09 | 2.8944e-09 | 1.4658e-09 | 1.0646e-10
80934.883 | 2.4045e-08 | 3.022e-08 | 5.5776e-10 | 2.8066e-08 | 2.6308e-08 | 1.3139e-09 | 2.9297e-09 | 1.473e-09 | 1.0672e-10
80947.055 | 2.3777e-08 | 3.0338e-08 | 5.4587e-10 | 2.8165e-08 | 2.6459e-08 | 1.3306e-09 | 2.9267e-09 | 1.4866e-09 | 1.0587e-10
80959.219 | 2.3815e-08 | 3.0516e-08 | 5.6107e-10 | 2.8289e-08 | 2.679e-08 | 1.3376e-09 | 2.969e-09 | 1.4894e-09 | 1.0711e-10
80971.383 | 2.4487e-08 | 3.0357e-08 | 5.6222e-10 | 2.8051e-08 | 2.6156e-08 | 1.3246e-09 | 2.9148e-09 | 1.4656e-09 | 1.0639e-10
80983.555 | 2.3701e-08 | 3.0139e-08 | 5.4883e-10 | 2.7736e-08 | 2.5954e-08 | 1.3198e-09 | 2.9314e-09 | 1.4539e-09 | 1.0737e-10
80995.719 | 2.3661e-08 | 3.0098e-08 | 5.38e-10 | 2.7816e-08 | 2.5956e-08 | 1.3209e-09 | 2.9128e-09 | 1.4804e-09 | 1.0543e-10
81007.883 | 2.39e-08 | 2.9766e-08 | 5.5426e-10 | 2.8486e-08 | 2.626e-08 | 1.3251e-09 | 2.9265e-09 | 1.4773e-09 | 1.0616e-10
81020.055 | 2.3546e-08 | 3.021e-08 | 5.5834e-10 | 2.8415e-08 | 2.6494e-08 | 1.3184e-09 | 2.8913e-09 | 1.4706e-09 | 1.0627e-10
81032.219 | 2.3537e-08 | 2.9589e-08 | 5.3423e-10 | 2.7478e-08 | 2.5604e-08 | 1.3135e-09 | 2.9164e-09 | 1.4403e-09 | 1.0314e-10
81044.391 | 2.3302e-08 | 2.9435e-08 | 5.3703e-10 | 2.7644e-08 | 2.6002e-08 | 1.3206e-09 | 2.8871e-09 | 1.4591e-09 | 1.0473e-10
81056.555 | 2.3652e-08 | 3.0151e-08 | 5.3618e-10 | 2.781e-08 | 2.5863e-08 | 1.3082e-09 | 2.8893e-09 | 1.4528e-09 | 1.032e-10
81068.719 | 2.3357e-08 | 2.9256e-08 | 5.3163e-10 | 2.7417e-08 | 2.5823e-08 | 1.3145e-09 | 2.8692e-09 | 1.4374e-09 | 1.0299e-10
81080.891 | 2.3476e-08 | 2.9841e-08 | 5.3882e-10 | 2.7775e-08 | 2.6029e-08 | 1.3136e-09 | 2.8901e-09 | 1.4596e-09 | 1.0555e-10
81093.055 | 2.327e-08 | 3.0091e-08 | 5.4654e-10 | 2.783e-08 | 2.599e-08 | 1.3223e-09 | 2.8852e-09 | 1.4483e-09 | 1.0562e-10
81105.219 | 2.3803e-08 | 2.986e-08 | 5.49e-10 | 2.7983e-08 | 2.5775e-08 | 1.3124e-09 | 2.9057e-09 | 1.4455e-09 | 1.0433e-10
81117.391 | 2.3692e-08 | 3.0081e-08 | 5.486e-10 | 2.8079e-08 | 2.5998e-08 | 1.3255e-09 | 2.9364e-09 | 1.4639e-09 | 1.0546e-10
81129.555 | 2.3831e-08 | 3.0155e-08 | 5.4154e-10 | 2.8185e-08 | 2.613e-08 | 1.3182e-09 | 2.9194e-09 | 1.4731e-09 | 1.0584e-10
81141.727 | 2.3923e-08 | 2.9526e-08 | 5.4758e-10 | 2.7954e-08 | 2.5799e-08 | 1.3371e-09 | 2.952e-09 | 1.4819e-09 | 1.0665e-10
81153.891 | 2.3702e-08 | 2.9898e-08 | 5.473e-10 | 2.7783e-08 | 2.6069e-08 | 1.3203e-09 | 2.9431e-09 | 1.471e-09 | 1.0653e-10
81166.055 | 2.3768e-08 | 2.9526e-08 | 5.3852e-10 | 2.7406e-08 | 2.5863e-08 | 1.3096e-09 | 2.8965e-09 | 1.4493e-09 | 1.0262e-10
81178.227 | 2.319e-08 | 2.9526e-08 | 5.4375e-10 | 2.7687e-08 | 2.5751e-08 | 1.3188e-09 | 2.9097e-09 | 1.4729e-09 | 1.0455e-10
81190.391 | 2.3365e-08 | 2.9538e-08 | 5.4712e-10 | 2.7594e-08 | 2.5935e-08 | 1.312e-09 | 2.8814e-09 | 1.4443e-09 | 1.0495e-10
81202.555 | 2.3475e-08 | 2.9765e-08 | 5.3674e-10 | 2.7934e-08 | 2.5228e-08 | 1.2717e-09 | 2.8423e-09 | 1.4052e-09 | 1.0151e-10
81214.727 | 2.309e-08 | 2.9135e-08 | 5.2011e-10 | 2.701e-08 | 2.529e-08 | 1.2768e-09 | 2.8218e-09 | 1.3994e-09 | 1.0005e-10
81226.891 | 2.2725e-08 | 2.9388e-08 | 5.2427e-10 | 2.7597e-08 | 2.5701e-08 | 1.2977e-09 | 2.9331e-09 | 1.4275e-09 | 1.0439e-10
81239.063 | 2.348e-08 | 2.9538e-08 | 5.4222e-10 | 2.774e-08 | 2.641e-08 | 1.3145e-09 | 2.9139e-09 | 1.4477e-09 | 1.045e-10
81251.227 | 2.3802e-08 | 2.9895e-08 | 5.5103e-10 | 2.8045e-08 | 2.642e-08 | 1.3223e-09 | 2.9749e-09 | 1.4817e-09 | 1.0632e-10
81263.391 | 2.4052e-08 | 2.9733e-08 | 5.566e-10 | 2.8588e-08 | 2.6455e-08 | 1.3375e-09 | 2.9689e-09 | 1.4884e-09 | 1.0603e-10
81275.563 | 2.3868e-08 | 3.0146e-08 | 5.5943e-10 | 2.8301e-08 | 2.6482e-08 | 1.3205e-09 | 2.9961e-09 | 1.4983e-09 | 1.064e-10
81287.727 | 2.3794e-08 | 3.0047e-08 | 5.6087e-10 | 2.8341e-08 | 2.6617e-08 | 1.3304e-09 | 2.9681e-09 | 1.4991e-09 | 1.0726e-10
81299.891 | 2.3817e-08 | 3.0088e-08 | 5.6209e-10 | 2.8688e-08 | 2.6372e-08 | 1.337e-09 | 2.9351e-09 | 1.481e-09 | 1.066e-10
81312.063 | 2.4039e-08 | 3.0161e-08 | 5.6527e-10 | 2.838e-08 | 2.6538e-08 | 1.3363e-09 | 2.949e-09 | 1.4874e-09 | 1.0657e-10
81324.227 | 2.3763e-08 | 2.9952e-08 | 5.5951e-10 | 2.8397e-08 | 2.6395e-08 | 1.3292e-09 | 2.9611e-09 | 1.4994e-09 | 1.0742e-10
81336.398 | 2.3897e-08 | 3.0191e-08 | 5.5726e-10 | 2.8566e-08 | 2.6516e-08 | 1.3331e-09 | 2.9708e-09 | 1.5092e-09 | 1.0868e-10
81348.563 | 2.4183e-08 | 2.9745e-08 | 5.5058e-10 | 2.8188e-08 | 2.6103e-08 | 1.3297e-09 | 2.9717e-09 | 1.4869e-09 | 1.067e-10
81360.727 | 2.3665e-08 | 2.9721e-08 | 5.4839e-10 | 2.806e-08 | 2.6068e-08 | 1.3164e-09 | 2.9032e-09 | 1.4434e-09 | 1.0529e-10
81372.898 | 2.313e-08 | 3.0078e-08 | 5.4769e-10 | 2.8085e-08 | 2.6129e-08 | 1.3039e-09 | 2.917e-09 | 1.4366e-09 | 1.0627e-10
81385.063 | 2.3429e-08 | 2.9555e-08 | 5.437e-10 | 2.7842e-08 | 2.5716e-08 | 1.2887e-09 | 2.9167e-09 | 1.4773e-09 | 1.0522e-10
81397.227 | 2.3975e-08 | 2.9776e-08 | 5.4819e-10 | 2.7839e-08 | 2.5951e-08 | 1.2992e-09 | 2.9439e-09 | 1.4813e-09 | 1.0595e-10
81409.398 | 2.3889e-08 | 3.0042e-08 | 5.4782e-10 | 2.8189e-08 | 2.6318e-08 | 1.3213e-09 | 2.9359e-09 | 1.4552e-09 | 1.0452e-10
81421.563 | 2.3426e-08 | 2.9925e-08 | 5.3634e-10 | 2.7995e-08 | 2.6075e-08 | 1.2792e-09 | 2.8799e-09 | 1.4621e-09 | 1.0331e-10
81433.734 | 2.333e-08 | 3.0047e-08 | 5.4006e-10 | 2.8088e-08 | 2.6103e-08 | 1.3019e-09 | 2.9437e-09 | 1.4637e-09 | 1.0684e-10
81445.898 | 2.3999e-08 | 3.0301e-08 | 5.5246e-10 | 2.7673e-08 | 2.6091e-08 | 1.2936e-09 | 2.8836e-09 | 1.4764e-09 | 1.0695e-10
81458.063 | 2.4164e-08 | 2.9424e-08 | 5.6131e-10 | 2.8153e-08 | 2.6423e-08 | 1.3286e-09 | 2.9584e-09 | 1.4866e-09 | 1.0711e-10
81470.234 | 2.4043e-08 | 2.9671e-08 | 5.6472e-10 | 2.8282e-08 | 2.6847e-08 | 1.3367e-09 | 2.9882e-09 | 1.4842e-09 | 1.0856e-10
81482.398 | 2.3619e-08 | 3.0128e-08 | 5.7856e-10 | 2.8817e-08 | 2.6621e-08 | 1.352e-09 | 3.0345e-09 | 1.5067e-09 | 1.0954e-10
81494.563 | 2.4005e-08 | 2.9821e-08 | 5.7899e-10 | 2.8313e-08 | 2.6797e-08 | 1.3225e-09 | 3.0028e-09 | 1.4879e-09 | 1.0896e-10
81506.734 | 2.3956e-08 | 2.9956e-08 | 5.6286e-10 | 2.8171e-08 | 2.6949e-08 | 1.3259e-09 | 2.9958e-09 | 1.4959e-09 | 1.1056e-10
81518.898 | 2.4232e-08 | 3.0343e-08 | 5.7348e-10 | 2.8811e-08 | 2.6697e-08 | 1.3644e-09 | 3.0245e-09 | 1.5125e-09 | 1.097e-10
81531.07 | 2.4896e-08 | 2.9869e-08 | 5.5218e-10 | 2.8162e-08 | 2.6402e-08 | 1.3013e-09 | 2.911e-09 | 1.4599e-09 | 1.0662e-10
81543.234 | 2.3427e-08 | 2.9495e-08 | 5.4878e-10 | 2.7789e-08 | 2.5802e-08 | 1.2995e-09 | 2.9057e-09 | 1.4817e-09 | 1.0631e-10
81555.398 | 2.3824e-08 | 3.0131e-08 | 5.6371e-10 | 2.8087e-08 | 2.6647e-08 | 1.347e-09 | 2.9995e-09 | 1.4883e-09 | 1.0967e-10
81567.57 | 2.4181e-08 | 2.943e-08 | 5.6501e-10 | 2.8093e-08 | 2.6634e-08 | 1.3313e-09 | 2.9566e-09 | 1.5072e-09 | 1.0872e-10
81579.734 | 2.3813e-08 | 3.0344e-08 | 5.6458e-10 | 2.8746e-08 | 2.6644e-08 | 1.3325e-09 | 2.9748e-09 | 1.4863e-09 | 1.0769e-10
81591.898 | 2.3657e-08 | 3.0115e-08 | 5.5914e-10 | 2.8169e-08 | 2.6504e-08 | 1.3232e-09 | 2.9589e-09 | 1.4715e-09 | 1.0719e-10
81604.07 | 2.4194e-08 | 2.9643e-08 | 5.5501e-10 | 2.7963e-08 | 2.5892e-08 | 1.2959e-09 | 2.956e-09 | 1.4732e-09 | 1.058e-10
81616.234 | 2.3713e-08 | 2.9687e-08 | 5.5923e-10 | 2.8415e-08 | 2.6562e-08 | 1.3177e-09 | 2.9418e-09 | 1.4858e-09 | 1.0718e-10
81628.406 | 2.3806e-08 | 2.9697e-08 | 5.5465e-10 | 2.8181e-08 | 2.6592e-08 | 1.3236e-09 | 2.9494e-09 | 1.4753e-09 | 1.07e-10
81640.57 | 2.3828e-08 | 2.9937e-08 | 5.6355e-10 | 2.8322e-08 | 2.6497e-08 | 1.3152e-09 | 2.9835e-09 | 1.4802e-09 | 1.0814e-10
81652.734 | 2.3986e-08 | 3.0272e-08 | 5.6215e-10 | 2.8363e-08 | 2.6247e-08 | 1.2989e-09 | 2.9845e-09 | 1.4993e-09 | 1.0839e-10
81664.906 | 2.4e-08 | 2.9951e-08 | 5.5543e-10 | 2.81e-08 | 2.6495e-08 | 1.3219e-09 | 2.9479e-09 | 1.4957e-09 | 1.0858e-10
81677.07 | 2.4594e-08 | 3.0532e-08 | 5.6604e-10 | 2.849e-08 | 2.683e-08 | 1.3244e-09 | 2.9924e-09 | 1.5014e-09 | 1.0862e-10
81689.234 | 2.413e-08 | 3.0091e-08 | 5.6865e-10 | 2.8294e-08 | 2.6393e-08 | 1.3414e-09 | 3.0083e-09 | 1.4993e-09 | 1.0864e-10
81701.406 | 2.3856e-08 | 3.0076e-08 | 5.8077e-10 | 2.8181e-08 | 2.678e-08 | 1.3462e-09 | 3.0311e-09 | 1.52e-09 | 1.1038e-10
81713.57 | 2.411e-08 | 3.0199e-08 | 5.6935e-10 | 2.857e-08 | 2.669e-08 | 1.3359e-09 | 3.0227e-09 | 1.5385e-09 | 1.1041e-10
81725.742 | 2.4179e-08 | 3.0033e-08 | 5.7612e-10 | 2.8955e-08 | 2.7209e-08 | 1.3613e-09 | 3.0196e-09 | 1.5191e-09 | 1.1155e-10
81737.906 | 2.4642e-08 | 3.0352e-08 | 5.7478e-10 | 2.8919e-08 | 2.7106e-08 | 1.3504e-09 | 3.0214e-09 | 1.506e-09 | 1.113e-10
81750.07 | 2.4196e-08 | 3.0366e-08 | 5.7664e-10 | 2.8643e-08 | 2.6963e-08 | 1.3312e-09 | 2.9779e-09 | 1.5071e-09 | 1.0886e-10
81762.242 | 2.3887e-08 | 3.0171e-08 | 5.6517e-10 | 2.8525e-08 | 2.7244e-08 | 1.3302e-09 | 2.9921e-09 | 1.5064e-09 | 1.0897e-10
81774.406 | 2.4028e-08 | 3.0235e-08 | 5.6461e-10 | 2.8186e-08 | 2.6257e-08 | 1.2911e-09 | 2.9382e-09 | 1.4646e-09 | 1.0689e-10
81786.57 | 2.3733e-08 | 3.0005e-08 | 5.5703e-10 | 2.8294e-08 | 2.6417e-08 | 1.2995e-09 | 2.9481e-09 | 1.5021e-09 | 1.0651e-10
81798.742 | 2.3636e-08 | 2.9766e-08 | 5.5324e-10 | 2.7523e-08 | 2.6249e-08 | 1.3066e-09 | 2.9257e-09 | 1.4655e-09 | 1.0622e-10
81810.906 | 2.3522e-08 | 2.9692e-08 | 5.6454e-10 | 2.7547e-08 | 2.5962e-08 | 1.3103e-09 | 2.9378e-09 | 1.4567e-09 | 1.0512e-10
81823.078 | 2.3915e-08 | 2.9868e-08 | 5.8672e-10 | 2.9248e-08 | 2.7326e-08 | 1.3451e-09 | 3.0397e-09 | 1.5289e-09 | 1.0998e-10
81835.242 | 2.4339e-08 | 3.0488e-08 | 5.7166e-10 | 2.8482e-08 | 2.6583e-08 | 1.3274e-09 | 3.0095e-09 | 1.5049e-09 | 1.0919e-10
81847.406 | 2.403e-08 | 3.008e-08 | 5.6283e-10 | 2.8628e-08 | 2.6653e-08 | 1.3289e-09 | 3.0026e-09 | 1.4977e-09 | 1.0797e-10
81859.578 | 2.4213e-08 | 3.0232e-08 | 5.7092e-10 | 2.8752e-08 | 2.6834e-08 | 1.3272e-09 | 2.988e-09 | 1.5148e-09 | 1.08e-10
81871.742 | 2.3967e-08 | 3.0192e-08 | 5.6485e-10 | 2.8711e-08 | 2.6909e-08 | 1.306e-09 | 3.0039e-09 | 1.4996e-09 | 1.0865e-10
81883.906 | 2.393e-08 | 2.9618e-08 | 5.6635e-10 | 2.7707e-08 | 2.6576e-08 | 1.3143e-09 | 2.9733e-09 | 1.4824e-09 | 1.0706e-10
81896.078 | 2.3282e-08 | 2.9535e-08 | 5.5593e-10 | 2.7864e-08 | 2.6014e-08 | 1.2928e-09 | 2.9123e-09 | 1.4517e-09 | 1.0369e-10
81908.242 | 2.3112e-08 | 2.9034e-08 | 5.3698e-10 | 2.7028e-08 | 2.5373e-08 | 1.2643e-09 | 2.841e-09 | 1.4294e-09 | 1.0382e-10
81920.414 | 2.3203e-08 | 2.8581e-08 | 5.3419e-10 | 2.7053e-08 | 2.5404e-08 | 1.2558e-09 | 2.8534e-09 | 1.4313e-09 | 1.0427e-10
81932.578 | 2.3651e-08 | 2.9182e-08 | 5.5606e-10 | 2.7652e-08 | 2.617e-08 | 1.3139e-09 | 2.9413e-09 | 1.4661e-09 | 1.054e-10
81944.742 | 2.3374e-08 | 2.9531e-08 | 5.5451e-10 | 2.7489e-08 | 2.5998e-08 | 1.3117e-09 | 2.926e-09 | 1.462e-09 | 1.0777e-10
81956.914 | 2.36e-08 | 2.9007e-08 | 5.4933e-10 | 2.7632e-08 | 2.6062e-08 | 1.2858e-09 | 2.9312e-09 | 1.4534e-09 | 1.056e-10
81969.078 | 2.3453e-08 | 2.9138e-08 | 5.5191e-10 | 2.7772e-08 | 2.6345e-08 | 1.3027e-09 | 2.9296e-09 | 1.4581e-09 | 1.0648e-10
81981.242 | 2.3759e-08 | 2.9229e-08 | 5.3812e-10 | 2.7338e-08 | 2.5763e-08 | 1.2629e-09 | 2.8496e-09 | 1.4244e-09 | 1.0251e-10
81993.414 | 2.3243e-08 | 2.8299e-08 | 5.2943e-10 | 2.7019e-08 | 2.5634e-08 | 1.2845e-09 | 2.8577e-09 | 1.429e-09 | 1.0396e-10
82005.578 | 2.2761e-08 | 2.8831e-08 | 5.4086e-10 | 2.7389e-08 | 2.5625e-08 | 1.2769e-09 | 2.8723e-09 | 1.4284e-09 | 1.0425e-10
82017.75 | 2.3374e-08 | 2.8298e-08 | 5.4407e-10 | 2.7233e-08 | 2.5882e-08 | 1.2605e-09 | 2.8613e-09 | 1.4389e-09 | 1.038e-10
82029.914 | 2.3229e-08 | 2.8602e-08 | 5.3423e-10 | 2.6954e-08 | 2.5565e-08 | 1.2693e-09 | 2.867e-09 | 1.414e-09 | 1.0413e-10
82042.078 | 2.3231e-08 | 2.8495e-08 | 5.3422e-10 | 2.6887e-08 | 2.5694e-08 | 1.2812e-09 | 2.8557e-09 | 1.44e-09 | 1.0613e-10
82054.25 | 2.3191e-08 | 2.8826e-08 | 5.504e-10 | 2.7201e-08 | 2.5627e-08 | 1.2822e-09 | 2.8867e-09 | 1.4406e-09 | 1.0502e-10
82066.414 | 2.3168e-08 | 2.8451e-08 | 5.5293e-10 | 2.6974e-08 | 2.6085e-08 | 1.2768e-09 | 2.8545e-09 | 1.4246e-09 | 1.0438e-10
82078.578 | 2.2867e-08 | 2.8488e-08 | 5.3284e-10 | 2.6605e-08 | 2.5392e-08 | 1.2591e-09 | 2.8352e-09 | 1.4179e-09 | 1.0314e-10
82090.75 | 2.3158e-08 | 2.8521e-08 | 5.3042e-10 | 2.6663e-08 | 2.5716e-08 | 1.2503e-09 | 2.8423e-09 | 1.4263e-09 | 1.0373e-10
82102.914 | 2.3322e-08 | 2.8994e-08 | 5.288e-10 | 2.6475e-08 | 2.5114e-08 | 1.2486e-09 | 2.8285e-09 | 1.4197e-09 | 1.0169e-10
82115.086 | 2.3122e-08 | 2.8919e-08 | 5.2596e-10 | 2.6532e-08 | 2.5557e-08 | 1.2514e-09 | 2.8209e-09 | 1.4064e-09 | 1.0384e-10
82127.25 | 2.3219e-08 | 2.9623e-08 | 5.367e-10 | 2.7512e-08 | 2.5781e-08 | 1.2833e-09 | 2.8707e-09 | 1.4293e-09 | 1.037e-10
82139.414 | 2.3299e-08 | 2.9732e-08 | 5.4545e-10 | 2.7846e-08 | 2.5722e-08 | 1.2901e-09 | 2.88e-09 | 1.4323e-09 | 1.0518e-10
82151.586 | 2.3871e-08 | 3.0003e-08 | 5.4948e-10 | 2.7883e-08 | 2.6246e-08 | 1.3004e-09 | 2.9508e-09 | 1.4543e-09 | 1.0666e-10
82163.75 | 2.3985e-08 | 3.0544e-08 | 5.557e-10 | 2.8954e-08 | 2.7604e-08 | 1.3309e-09 | 3.0891e-09 | 1.5376e-09 | 1.1254e-10
82175.922 | 2.5009e-08 | 3.0545e-08 | 5.8283e-10 | 2.9098e-08 | 2.7264e-08 | 1.3513e-09 | 3.0487e-09 | 1.5263e-09 | 1.1053e-10
82188.086 | 2.4565e-08 | 3.0983e-08 | 5.8443e-10 | 2.9104e-08 | 2.7082e-08 | 1.3438e-09 | 3.0193e-09 | 1.5243e-09 | 1.1123e-10
82200.25 | 2.4327e-08 | 3.0786e-08 | 5.8295e-10 | 2.8999e-08 | 2.742e-08 | 1.3371e-09 | 3.0329e-09 | 1.5464e-09 | 1.1123e-10
82212.422 | 2.5065e-08 | 3.1117e-08 | 5.8893e-10 | 2.9649e-08 | 2.723e-08 | 1.3676e-09 | 3.0225e-09 | 1.5403e-09 | 1.0913e-10
82224.586 | 2.4504e-08 | 3.0511e-08 | 5.7769e-10 | 2.9109e-08 | 2.7594e-08 | 1.3408e-09 | 3.0541e-09 | 1.5347e-09 | 1.1141e-10
82236.75 | 2.4621e-08 | 3.0804e-08 | 5.7977e-10 | 2.9183e-08 | 2.7375e-08 | 1.3493e-09 | 3.028e-09 | 1.556e-09 | 1.1065e-10
82248.922 | 2.4698e-08 | 3.0752e-08 | 5.848e-10 | 2.941e-08 | 2.7717e-08 | 1.3604e-09 | 3.0383e-09 | 1.5351e-09 | 1.107e-10
82261.086 | 2.4791e-08 | 3.0989e-08 | 5.8784e-10 | 2.9147e-08 | 2.7337e-08 | 1.3529e-09 | 3.0507e-09 | 1.527e-09 | 1.1213e-10
82273.258 | 2.5306e-08 | 3.0877e-08 | 5.777e-10 | 2.9449e-08 | 2.7059e-08 | 1.3346e-09 | 3.0156e-09 | 1.5189e-09 | 1.1108e-10
82285.422 | 2.4199e-08 | 3.1123e-08 | 5.6373e-10 | 2.8627e-08 | 2.7239e-08 | 1.3326e-09 | 3.0118e-09 | 1.5073e-09 | 1.1017e-10
82297.586 | 2.4112e-08 | 3.0974e-08 | 5.5112e-10 | 2.8395e-08 | 2.6692e-08 | 1.3051e-09 | 2.9662e-09 | 1.4803e-09 | 1.0804e-10
82309.758 | 2.3934e-08 | 3.0708e-08 | 5.5225e-10 | 2.8727e-08 | 2.6441e-08 | 1.3133e-09 | 2.9588e-09 | 1.4873e-09 | 1.0793e-10
82321.922 | 2.5375e-08 | 3.1266e-08 | 5.8582e-10 | 2.9248e-08 | 2.7436e-08 | 1.3635e-09 | 3.0938e-09 | 1.5689e-09 | 1.1215e-10
82334.086 | 2.5408e-08 | 3.1236e-08 | 5.9032e-10 | 2.9801e-08 | 2.779e-08 | 1.3656e-09 | 3.1268e-09 | 1.5814e-09 | 1.1396e-10
82346.258 | 2.4917e-08 | 3.0966e-08 | 5.998e-10 | 2.9718e-08 | 2.7912e-08 | 1.3634e-09 | 3.1064e-09 | 1.563e-09 | 1.1533e-10
82358.422 | 2.5168e-08 | 3.0973e-08 | 5.8988e-10 | 2.9759e-08 | 2.7818e-08 | 1.3573e-09 | 3.114e-09 | 1.5842e-09 | 1.1378e-10
82370.594 | 2.4927e-08 | 3.1411e-08 | 6.0098e-10 | 2.985e-08 | 2.8088e-08 | 1.3601e-09 | 3.1309e-09 | 1.5639e-09 | 1.1479e-10
82382.758 | 2.5431e-08 | 3.1256e-08 | 5.9446e-10 | 2.9967e-08 | 2.8173e-08 | 1.3727e-09 | 3.14e-09 | 1.5725e-09 | 1.134e-10
82394.922 | 2.489e-08 | 3.1465e-08 | 5.8362e-10 | 2.9831e-08 | 2.7829e-08 | 1.3497e-09 | 3.0712e-09 | 1.5589e-09 | 1.1271e-10
82407.094 | 2.5549e-08 | 3.1783e-08 | 5.9361e-10 | 2.956e-08 | 2.7741e-08 | 1.3757e-09 | 3.1122e-09 | 1.5595e-09 | 1.1319e-10
82419.258 | 2.4863e-08 | 3.1478e-08 | 5.9626e-10 | 2.9845e-08 | 2.8183e-08 | 1.3581e-09 | 3.1017e-09 | 1.5605e-09 | 1.1349e-10
82431.422 | 2.5217e-08 | 3.1256e-08 | 5.8903e-10 | 2.9553e-08 | 2.7554e-08 | 1.3549e-09 | 3.0682e-09 | 1.5502e-09 | 1.1452e-10
82443.594 | 2.5578e-08 | 3.159e-08 | 5.9357e-10 | 3.0509e-08 | 2.8077e-08 | 1.384e-09 | 3.1296e-09 | 1.5653e-09 | 1.1452e-10
82455.758 | 2.5199e-08 | 3.1514e-08 | 5.8583e-10 | 2.9606e-08 | 2.8125e-08 | 1.349e-09 | 3.1268e-09 | 1.5533e-09 | 1.1268e-10
82467.93 | 2.4802e-08 | 3.1449e-08 | 5.8214e-10 | 2.9677e-08 | 2.75e-08 | 1.3404e-09 | 3.1499e-09 | 1.579e-09 | 1.1596e-10
82480.094 | 2.5605e-08 | 3.2139e-08 | 6.0639e-10 | 3.0589e-08 | 2.8324e-08 | 1.3956e-09 | 3.2261e-09 | 1.6234e-09 | 1.1826e-10
82492.258 | 2.6388e-08 | 3.2552e-08 | 6.2327e-10 | 3.0934e-08 | 2.9456e-08 | 1.408e-09 | 3.2357e-09 | 1.6369e-09 | 1.1858e-10
82504.43 | 2.5946e-08 | 3.2664e-08 | 6.2347e-10 | 3.1605e-08 | 2.9253e-08 | 1.4036e-09 | 3.2006e-09 | 1.6394e-09 | 1.188e-10
82516.594 | 2.6123e-08 | 3.2485e-08 | 6.1743e-10 | 3.1095e-08 | 2.8803e-08 | 1.3953e-09 | 3.2427e-09 | 1.6245e-09 | 1.1737e-10
82528.758 | 2.6057e-08 | 3.2971e-08 | 6.2472e-10 | 3.1166e-08 | 2.8891e-08 | 1.4063e-09 | 3.2544e-09 | 1.6185e-09 | 1.1948e-10
82540.93 | 2.5814e-08 | 3.2463e-08 | 6.0485e-10 | 3.0965e-08 | 2.8668e-08 | 1.388e-09 | 3.2103e-09 | 1.6419e-09 | 1.1715e-10
82553.094 | 2.6127e-08 | 3.2247e-08 | 6.0775e-10 | 3.0621e-08 | 2.8397e-08 | 1.3791e-09 | 3.1831e-09 | 1.6109e-09 | 1.1556e-10
82565.266 | 2.5841e-08 | 3.2158e-08 | 6.0804e-10 | 3.0545e-08 | 2.8749e-08 | 1.386e-09 | 3.1649e-09 | 1.5944e-09 | 1.1651e-10
82577.43 | 2.5327e-08 | 3.218e-08 | 6.016e-10 | 3.0366e-08 | 2.8359e-08 | 1.3597e-09 | 3.1717e-09 | 1.6204e-09 | 1.1717e-10
82589.594 | 2.5566e-08 | 3.2113e-08 | 6.034e-10 | 3.0246e-08 | 2.7976e-08 | 1.3662e-09 | 3.1747e-09 | 1.5916e-09 | 1.1522e-10
82601.766 | 2.5674e-08 | 3.2164e-08 | 5.9626e-10 | 3.0054e-08 | 2.814e-08 | 1.3648e-09 | 3.1663e-09 | 1.5966e-09 | 1.1612e-10
82613.93 | 2.5507e-08 | 3.2159e-08 | 6.0317e-10 | 3.0746e-08 | 2.8767e-08 | 1.3772e-09 | 3.2066e-09 | 1.6261e-09 | 1.1936e-10
82626.094 | 2.6433e-08 | 3.2728e-08 | 6.2902e-10 | 3.1491e-08 | 2.9252e-08 | 1.4056e-09 | 3.2818e-09 | 1.6496e-09 | 1.2023e-10
82638.266 | 2.6186e-08 | 3.2509e-08 | 6.2959e-10 | 3.1277e-08 | 2.9032e-08 | 1.4242e-09 | 3.2643e-09 | 1.6508e-09 | 1.2003e-10
82650.43 | 2.6463e-08 | 3.2818e-08 | 6.294e-10 | 3.1343e-08 | 2.9184e-08 | 1.4076e-09 | 3.297e-09 | 1.6667e-09 | 1.2255e-10
82662.602 | 2.6534e-08 | 3.2614e-08 | 6.2989e-10 | 3.1924e-08 | 2.9256e-08 | 1.4082e-09 | 3.2858e-09 | 1.6608e-09 | 1.2094e-10
82674.766 | 2.6432e-08 | 3.2655e-08 | 6.3797e-10 | 3.1803e-08 | 2.9539e-08 | 1.4232e-09 | 3.2748e-09 | 1.6517e-09 | 1.2046e-10
82686.93 | 2.5816e-08 | 3.2397e-08 | 6.3299e-10 | 3.1654e-08 | 2.9253e-08 | 1.4154e-09 | 3.2935e-09 | 1.6646e-09 | 1.1938e-10
82699.102 | 2.6092e-08 | 3.3069e-08 | 6.2568e-10 | 3.182e-08 | 2.9379e-08 | 1.4404e-09 | 3.3068e-09 | 1.6843e-09 | 1.2008e-10
82711.266 | 2.636e-08 | 3.3271e-08 | 6.3359e-10 | 3.2208e-08 | 2.9304e-08 | 1.4086e-09 | 3.3395e-09 | 1.6836e-09 | 1.1988e-10
82723.43 | 2.5918e-08 | 3.2721e-08 | 6.2207e-10 | 3.1165e-08 | 2.8995e-08 | 1.4008e-09 | 3.2621e-09 | 1.6419e-09 | 1.1846e-10
82735.602 | 2.5761e-08 | 3.2601e-08 | 6.12e-10 | 3.073e-08 | 2.8263e-08 | 1.3785e-09 | 3.2044e-09 | 1.5995e-09 | 1.1791e-10
82747.766 | 2.5849e-08 | 3.2266e-08 | 5.9728e-10 | 3.0831e-08 | 2.8404e-08 | 1.3845e-09 | 3.1998e-09 | 1.6163e-09 | 1.1659e-10
82759.938 | 2.5865e-08 | 3.2258e-08 | 6.04e-10 | 3.0679e-08 | 2.8375e-08 | 1.3664e-09 | 3.1936e-09 | 1.6002e-09 | 1.1586e-10
82772.102 | 2.5567e-08 | 3.2104e-08 | 6.0738e-10 | 3.0494e-08 | 2.8683e-08 | 1.3932e-09 | 3.2432e-09 | 1.6369e-09 | 1.1899e-10
82784.266 | 2.5996e-08 | 3.2618e-08 | 6.2238e-10 | 3.121e-08 | 2.8937e-08 | 1.4064e-09 | 3.2473e-09 | 1.6474e-09 | 1.1906e-10
82796.438 | 2.6074e-08 | 3.328e-08 | 6.2286e-10 | 3.1221e-08 | 2.9026e-08 | 1.3965e-09 | 3.3141e-09 | 1.6596e-09 | 1.2036e-10
82808.602 | 2.6815e-08 | 3.3275e-08 | 6.3739e-10 | 3.1873e-08 | 2.9104e-08 | 1.4167e-09 | 3.2973e-09 | 1.6538e-09 | 1.1997e-10
82820.766 | 2.5845e-08 | 3.2916e-08 | 6.3038e-10 | 3.1891e-08 | 2.912e-08 | 1.4043e-09 | 3.2544e-09 | 1.648e-09 | 1.1899e-10
82832.938 | 2.6164e-08 | 3.2443e-08 | 6.1682e-10 | 3.1539e-08 | 2.9046e-08 | 1.38e-09 | 3.2781e-09 | 1.643e-09 | 1.2036e-10
82845.102 | 2.6562e-08 | 3.3108e-08 | 6.4132e-10 | 3.1691e-08 | 2.9408e-08 | 1.4207e-09 | 3.2801e-09 | 1.6622e-09 | 1.2182e-10
82857.273 | 2.6404e-08 | 3.306e-08 | 6.3701e-10 | 3.157e-08 | 3.0045e-08 | 1.4168e-09 | 3.3074e-09 | 1.6527e-09 | 1.2052e-10
82869.438 | 2.5735e-08 | 3.26e-08 | 6.3194e-10 | 3.1549e-08 | 2.9073e-08 | 1.4124e-09 | 3.2468e-09 | 1.6596e-09 | 1.1985e-10
82881.602 | 2.6224e-08 | 3.2782e-08 | 6.3038e-10 | 3.1564e-08 | 2.8897e-08 | 1.4017e-09 | 3.2932e-09 | 1.6352e-09 | 1.1971e-10
82893.773 | 2.5875e-08 | 3.2198e-08 | 6.0622e-10 | 3.0603e-08 | 2.8369e-08 | 1.3741e-09 | 3.1747e-09 | 1.6046e-09 | 1.1567e-10
82905.938 | 2.5884e-08 | 3.2102e-08 | 6.0151e-10 | 3.0733e-08 | 2.8336e-08 | 1.3566e-09 | 3.187e-09 | 1.577e-09 | 1.1464e-10
82918.102 | 2.5499e-08 | 3.2135e-08 | 6.0341e-10 | 3.0498e-08 | 2.8321e-08 | 1.382e-09 | 3.2053e-09 | 1.621e-09 | 1.1602e-10
82930.273 | 2.5418e-08 | 3.2228e-08 | 6.0489e-10 | 3.1022e-08 | 2.8775e-08 | 1.3853e-09 | 3.1897e-09 | 1.6117e-09 | 1.1684e-10
82942.438 | 2.5659e-08 | 3.2035e-08 | 6.1148e-10 | 3.1266e-08 | 2.8865e-08 | 1.388e-09 | 3.2447e-09 | 1.6227e-09 | 1.1774e-10
82954.609 | 2.5836e-08 | 3.2926e-08 | 6.1581e-10 | 3.16e-08 | 2.8904e-08 | 1.3884e-09 | 3.2719e-09 | 1.6343e-09 | 1.1868e-10
82966.773 | 2.6302e-08 | 3.3088e-08 | 6.3048e-10 | 3.1978e-08 | 2.9268e-08 | 1.4096e-09 | 3.3151e-09 | 1.6771e-09 | 1.2038e-10
82978.938 | 2.6766e-08 | 3.3606e-08 | 6.4468e-10 | 3.2121e-08 | 2.9721e-08 | 1.4436e-09 | 3.3202e-09 | 1.706e-09 | 1.2334e-10
82991.109 | 2.642e-08 | 3.3683e-08 | 6.5386e-10 | 3.2814e-08 | 3.0015e-08 | 1.4297e-09 | 3.3025e-09 | 1.6753e-09 | 1.2147e-10
83003.273 | 2.6418e-08 | 3.3402e-08 | 6.3046e-10 | 3.2163e-08 | 2.9564e-08 | 1.4077e-09 | 3.2843e-09 | 1.6977e-09 | 1.2083e-10
83015.438 | 2.6428e-08 | 3.3759e-08 | 6.4863e-10 | 3.2632e-08 | 2.9638e-08 | 1.42e-09 | 3.3357e-09 | 1.6863e-09 | 1.2003e-10
83027.609 | 2.6333e-08 | 3.3572e-08 | 6.3948e-10 | 3.2475e-08 | 2.9723e-08 | 1.431e-09 | 3.3455e-09 | 1.6725e-09 | 1.2343e-10
83039.773 | 2.6466e-08 | 3.3893e-08 | 6.4841e-10 | 3.2541e-08 | 2.9963e-08 | 1.4352e-09 | 3.3551e-09 | 1.6857e-09 | 1.2242e-10
83051.945 | 2.6426e-08 | 3.3655e-08 | 6.5367e-10 | 3.2164e-08 | 3.0038e-08 | 1.4292e-09 | 3.3311e-09 | 1.7075e-09 | 1.2213e-10
83064.109 | 2.6609e-08 | 3.3846e-08 | 6.4267e-10 | 3.3011e-08 | 2.9854e-08 | 1.4315e-09 | 3.3668e-09 | 1.6685e-09 | 1.2108e-10
83076.273 | 2.6701e-08 | 3.3045e-08 | 6.2248e-10 | 3.203e-08 | 2.9154e-08 | 1.3957e-09 | 3.2661e-09 | 1.6604e-09 | 1.205e-10
83088.445 | 2.6337e-08 | 3.3428e-08 | 6.1837e-10 | 3.2028e-08 | 2.909e-08 | 1.3866e-09 | 3.2724e-09 | 1.6596e-09 | 1.2061e-10
83100.609 | 2.6265e-08 | 3.3427e-08 | 6.2191e-10 | 3.1445e-08 | 2.8888e-08 | 1.3892e-09 | 3.2168e-09 | 1.6506e-09 | 1.1891e-10
83112.773 | 2.6101e-08 | 3.3094e-08 | 6.2476e-10 | 3.1763e-08 | 2.8944e-08 | 1.4078e-09 | 3.3108e-09 | 1.6526e-09 | 1.1974e-10
83124.945 | 2.5869e-08 | 3.3633e-08 | 6.3184e-10 | 3.2059e-08 | 2.9384e-08 | 1.4156e-09 | 3.2599e-09 | 1.6504e-09 | 1.2031e-10
83137.109 | 2.5688e-08 | 3.3239e-08 | 6.1673e-10 | 3.17e-08 | 2.9194e-08 | 1.3871e-09 | 3.2345e-09 | 1.6339e-09 | 1.1778e-10
83149.281 | 2.568e-08 | 3.3037e-08 | 6.165e-10 | 3.1644e-08 | 2.8657e-08 | 1.3823e-09 | 3.2706e-09 | 1.6592e-09 | 1.1842e-10
83161.445 | 2.5738e-08 | 3.3386e-08 | 6.1545e-10 | 3.1694e-08 | 2.9094e-08 | 1.3884e-09 | 3.2657e-09 | 1.6402e-09 | 1.1801e-10
83173.609 | 2.6735e-08 | 3.3805e-08 | 6.3343e-10 | 3.2205e-08 | 2.9508e-08 | 1.4244e-09 | 3.3588e-09 | 1.6899e-09 | 1.2131e-10
83185.781 | 2.6434e-08 | 3.3749e-08 | 6.5066e-10 | 3.203e-08 | 2.9772e-08 | 1.4277e-09 | 3.3558e-09 | 1.6947e-09 | 1.2228e-10
83197.945 | 2.6297e-08 | 3.393e-08 | 6.3879e-10 | 3.1828e-08 | 2.9424e-08 | 1.4218e-09 | 3.3072e-09 | 1.6811e-09 | 1.2326e-10
83210.109 | 2.6158e-08 | 3.3501e-08 | 6.3634e-10 | 3.1877e-08 | 2.9695e-08 | 1.4159e-09 | 3.314e-09 | 1.653e-09 | 1.2054e-10
83222.281 | 2.5918e-08 | 3.2672e-08 | 6.2746e-10 | 3.1815e-08 | 2.9027e-08 | 1.4037e-09 | 3.2453e-09 | 1.6348e-09 | 1.1864e-10
83234.445 | 2.5823e-08 | 3.312e-08 | 6.1209e-10 | 3.1185e-08 | 2.8728e-08 | 1.3958e-09 | 3.2274e-09 | 1.617e-09 | 1.1995e-10
83246.617 | 2.5511e-08 | 3.3431e-08 | 6.0711e-10 | 3.1101e-08 | 2.8878e-08 | 1.3792e-09 | 3.2466e-09 | 1.6396e-09 | 1.1757e-10
83258.781 | 2.5782e-08 | 3.2776e-08 | 6.1094e-10 | 3.1845e-08 | 2.8873e-08 | 1.3688e-09 | 3.2408e-09 | 1.6341e-09 | 1.1725e-10
83270.945 | 2.5921e-08 | 3.2503e-08 | 6.0898e-10 | 3.1265e-08 | 2.8744e-08 | 1.3751e-09 | 3.2264e-09 | 1.6122e-09 | 1.1854e-10
83283.117 | 2.5441e-08 | 3.2743e-08 | 6.0873e-10 | 3.1131e-08 | 2.8491e-08 | 1.3768e-09 | 3.1967e-09 | 1.6385e-09 | 1.1741e-10
83295.281 | 2.5832e-08 | 3.2738e-08 | 6.2132e-10 | 3.1083e-08 | 2.9018e-08 | 1.3802e-09 | 3.2418e-09 | 1.6137e-09 | 1.1805e-10
83307.445 | 2.525e-08 | 3.3044e-08 | 6.2945e-10 | 3.1525e-08 | 2.9044e-08 | 1.3845e-09 | 3.2626e-09 | 1.6396e-09 | 1.1984e-10
83319.617 | 2.5549e-08 | 3.3336e-08 | 6.2495e-10 | 3.1978e-08 | 2.9484e-08 | 1.3947e-09 | 3.3116e-09 | 1.6943e-09 | 1.2102e-10
83331.781 | 2.6354e-08 | 3.3629e-08 | 6.3932e-10 | 3.231e-08 | 2.9469e-08 | 1.4197e-09 | 3.3617e-09 | 1.697e-09 | 1.2117e-10
83343.953 | 2.6586e-08 | 3.3231e-08 | 6.4893e-10 | 3.2637e-08 | 2.9412e-08 | 1.4172e-09 | 3.35e-09 | 1.7046e-09 | 1.2327e-10
83356.117 | 2.622e-08 | 3.3456e-08 | 6.5332e-10 | 3.2921e-08 | 3.0426e-08 | 1.4296e-09 | 3.3668e-09 | 1.7061e-09 | 1.24e-10
83368.281 | 2.6607e-08 | 3.4354e-08 | 6.6029e-10 | 3.3231e-08 | 3.0543e-08 | 1.4334e-09 | 3.4214e-09 | 1.714e-09 | 1.2573e-10
83380.453 | 2.7264e-08 | 3.4349e-08 | 6.6017e-10 | 3.2895e-08 | 3.0055e-08 | 1.4273e-09 | 3.4091e-09 | 1.699e-09 | 1.2425e-10
83392.617 | 2.701e-08 | 3.4223e-08 | 6.5543e-10 | 3.2439e-08 | 3.0116e-08 | 1.4254e-09 | 3.3767e-09 | 1.7015e-09 | 1.2263e-10
83404.781 | 2.6465e-08 | 3.3509e-08 | 6.4146e-10 | 3.195e-08 | 2.9559e-08 | 1.4131e-09 | 3.3587e-09 | 1.6792e-09 | 1.2234e-10
83416.953 | 2.6494e-08 | 3.3676e-08 | 6.4539e-10 | 3.2409e-08 | 2.9487e-08 | 1.4066e-09 | 3.3194e-09 | 1.6656e-09 | 1.2226e-10
83429.117 | 2.5831e-08 | 3.3148e-08 | 6.3885e-10 | 3.2144e-08 | 2.9433e-08 | 1.3996e-09 | 3.3113e-09 | 1.6765e-09 | 1.2158e-10
83441.289 | 2.5609e-08 | 3.3328e-08 | 6.2992e-10 | 3.1403e-08 | 2.8916e-08 | 1.397e-09 | 3.2814e-09 | 1.6854e-09 | 1.2e-10
83453.453 | 2.5934e-08 | 3.3104e-08 | 6.3965e-10 | 3.2419e-08 | 2.9525e-08 | 1.4188e-09 | 3.3167e-09 | 1.6989e-09 | 1.2188e-10
83465.617 | 2.6423e-08 | 3.3145e-08 | 6.4251e-10 | 3.198e-08 | 2.948e-08 | 1.4107e-09 | 3.3543e-09 | 1.6671e-09 | 1.2328e-10
83477.789 | 2.6378e-08 | 3.3721e-08 | 6.4356e-10 | 3.2453e-08 | 2.9774e-08 | 1.424e-09 | 3.375e-09 | 1.7048e-09 | 1.2219e-10
83489.953 | 2.6298e-08 | 3.3529e-08 | 6.4961e-10 | 3.2469e-08 | 2.9809e-08 | 1.4497e-09 | 3.3875e-09 | 1.7073e-09 | 1.2287e-10
83502.117 | 2.6795e-08 | 3.3683e-08 | 6.3849e-10 | 3.2427e-08 | 2.9849e-08 | 1.4154e-09 | 3.3579e-09 | 1.6643e-09 | 1.2153e-10
83514.289 | 2.6249e-08 | 3.3672e-08 | 6.4287e-10 | 3.1835e-08 | 2.9321e-08 | 1.4187e-09 | 3.3305e-09 | 1.6738e-09 | 1.2159e-10
83526.453 | 2.6411e-08 | 3.3764e-08 | 6.5432e-10 | 3.2597e-08 | 2.9632e-08 | 1.4327e-09 | 3.2821e-09 | 1.6814e-09 | 1.2024e-10
83538.625 | 2.6453e-08 | 3.3153e-08 | 6.3376e-10 | 3.1986e-08 | 2.933e-08 | 1.4084e-09 | 3.2795e-09 | 1.6521e-09 | 1.2027e-10
83550.789 | 2.6255e-08 | 3.3509e-08 | 6.271e-10 | 3.2397e-08 | 2.8925e-08 | 1.3816e-09 | 3.279e-09 | 1.654e-09 | 1.1932e-10
83562.953 | 2.6266e-08 | 3.2749e-08 | 6.2789e-10 | 3.1627e-08 | 2.9125e-08 | 1.4133e-09 | 3.2858e-09 | 1.663e-09 | 1.2026e-10
83575.125 | 2.5829e-08 | 3.37e-08 | 6.3158e-10 | 3.218e-08 | 2.9251e-08 | 1.4149e-09 | 3.2718e-09 | 1.6422e-09 | 1.1788e-10
83587.289 | 2.5586e-08 | 3.3119e-08 | 6.1608e-10 | 3.132e-08 | 2.8498e-08 | 1.3767e-09 | 3.2247e-09 | 1.6308e-09 | 1.1864e-10
83599.453 | 2.5558e-08 | 3.3235e-08 | 6.1605e-10 | 3.1647e-08 | 2.9129e-08 | 1.4036e-09 | 3.288e-09 | 1.6432e-09 | 1.1957e-10
83611.625 | 2.619e-08 | 3.3357e-08 | 6.2222e-10 | 3.2121e-08 | 2.913e-08 | 1.3932e-09 | 3.2786e-09 | 1.658e-09 | 1.1981e-10
83623.789 | 2.5925e-08 | 3.3021e-08 | 6.2766e-10 | 3.2011e-08 | 2.9005e-08 | 1.4003e-09 | 3.2462e-09 | 1.6377e-09 | 1.1785e-10
83635.961 | 2.5978e-08 | 3.2997e-08 | 6.1544e-10 | 3.2134e-08 | 2.903e-08 | 1.3988e-09 | 3.2587e-09 | 1.6485e-09 | 1.1992e-10
83648.125 | 2.5824e-08 | 3.3154e-08 | 6.1556e-10 | 3.232e-08 | 2.8967e-08 | 1.4264e-09 | 3.298e-09 | 1.6647e-09 | 1.2152e-10
83660.289 | 2.6308e-08 | 3.3666e-08 | 6.3762e-10 | 3.226e-08 | 2.967e-08 | 1.4281e-09 | 3.3749e-09 | 1.7071e-09 | 1.2518e-10
83672.461 | 2.7149e-08 | 3.4978e-08 | 6.787e-10 | 3.4057e-08 | 3.1042e-08 | 1.4802e-09 | 3.4839e-09 | 1.7538e-09 | 1.2869e-10
83684.625 | 2.7625e-08 | 3.4758e-08 | 6.7237e-10 | 3.4149e-08 | 3.0803e-08 | 1.4609e-09 | 3.4676e-09 | 1.7545e-09 | 1.2563e-10
83696.797 | 2.8271e-08 | 3.4021e-08 | 6.7021e-10 | 3.3294e-08 | 3.0107e-08 | 1.4513e-09 | 3.4617e-09 | 1.738e-09 | 1.249e-10
83708.961 | 2.7256e-08 | 3.4434e-08 | 6.6683e-10 | 3.335e-08 | 3.0159e-08 | 1.4404e-09 | 3.4588e-09 | 1.7272e-09 | 1.254e-10
83721.125 | 2.7117e-08 | 3.4253e-08 | 6.7017e-10 | 3.3509e-08 | 3.0468e-08 | 1.4461e-09 | 3.432e-09 | 1.7409e-09 | 1.2684e-10
83733.297 | 2.7592e-08 | 3.4419e-08 | 6.8069e-10 | 3.4231e-08 | 3.0527e-08 | 1.4733e-09 | 3.4674e-09 | 1.7667e-09 | 1.2657e-10
83745.461 | 2.7277e-08 | 3.4538e-08 | 6.7323e-10 | 3.3748e-08 | 3.0444e-08 | 1.4722e-09 | 3.4658e-09 | 1.7475e-09 | 1.2786e-10
83757.625 | 2.709e-08 | 3.47e-08 | 6.5982e-10 | 3.3619e-08 | 3.0276e-08 | 1.4342e-09 | 3.4125e-09 | 1.738e-09 | 1.2582e-10
83769.797 | 2.693e-08 | 3.4516e-08 | 6.6377e-10 | 3.3833e-08 | 3.057e-08 | 1.4292e-09 | 3.3998e-09 | 1.7277e-09 | 1.2544e-10
83781.961 | 2.6735e-08 | 3.4517e-08 | 6.4344e-10 | 3.3995e-08 | 3.0215e-08 | 1.4449e-09 | 3.4361e-09 | 1.7263e-09 | 1.2356e-10
83794.133 | 2.7777e-08 | 3.421e-08 | 6.4982e-10 | 3.4019e-08 | 3.0404e-08 | 1.4677e-09 | 3.4664e-09 | 1.741e-09 | 1.2602e-10
83806.297 | 2.7591e-08 | 3.4556e-08 | 6.6792e-10 | 3.4248e-08 | 3.0564e-08 | 1.4785e-09 | 3.4468e-09 | 1.744e-09 | 1.2686e-10
83818.461 | 2.7255e-08 | 3.4855e-08 | 6.6472e-10 | 3.4464e-08 | 3.0824e-08 | 1.4634e-09 | 3.4657e-09 | 1.773e-09 | 1.2862e-10
83830.633 | 2.7538e-08 | 3.4709e-08 | 6.6907e-10 | 3.4468e-08 | 3.084e-08 | 1.475e-09 | 3.453e-09 | 1.75e-09 | 1.2717e-10
83842.797 | 2.7014e-08 | 3.4704e-08 | 6.6241e-10 | 3.3613e-08 | 3.0335e-08 | 1.4274e-09 | 3.3955e-09 | 1.7136e-09 | 1.2345e-10
83854.961 | 2.6857e-08 | 3.4259e-08 | 6.6101e-10 | 3.4096e-08 | 3.0751e-08 | 1.4387e-09 | 3.3996e-09 | 1.7261e-09 | 1.2588e-10
83867.133 | 2.7086e-08 | 3.4141e-08 | 6.5838e-10 | 3.3782e-08 | 3.0343e-08 | 1.4504e-09 | 3.4298e-09 | 1.7478e-09 | 1.2597e-10
83879.297 | 2.7605e-08 | 3.4598e-08 | 6.5599e-10 | 3.3993e-08 | 3.0084e-08 | 1.445e-09 | 3.455e-09 | 1.7246e-09 | 1.246e-10
83891.469 | 2.6778e-08 | 3.4601e-08 | 6.5362e-10 | 3.3632e-08 | 3.0462e-08 | 1.4396e-09 | 3.4169e-09 | 1.7334e-09 | 1.2517e-10
83903.633 | 2.6938e-08 | 3.4425e-08 | 6.6578e-10 | 3.3786e-08 | 3.0424e-08 | 1.4487e-09 | 3.4548e-09 | 1.7372e-09 | 1.2531e-10
83915.797 | 2.6832e-08 | 3.446e-08 | 6.6239e-10 | 3.3743e-08 | 2.9822e-08 | 1.4312e-09 | 3.4228e-09 | 1.7194e-09 | 1.2473e-10
83927.969 | 2.6676e-08 | 3.4315e-08 | 6.5237e-10 | 3.378e-08 | 3.0513e-08 | 1.4261e-09 | 3.4477e-09 | 1.7524e-09 | 1.2507e-10
83940.133 | 2.676e-08 | 3.5092e-08 | 6.6759e-10 | 3.3978e-08 | 3.0317e-08 | 1.445e-09 | 3.4313e-09 | 1.7628e-09 | 1.2529e-10
83952.297 | 2.7734e-08 | 3.4367e-08 | 6.4139e-10 | 3.3099e-08 | 2.9766e-08 | 1.4165e-09 | 3.3211e-09 | 1.6757e-09 | 1.2059e-10
83964.469 | 2.6008e-08 | 3.3509e-08 | 6.2418e-10 | 3.2902e-08 | 2.9249e-08 | 1.4005e-09 | 3.32e-09 | 1.6759e-09 | 1.2024e-10
83976.633 | 2.5871e-08 | 3.3445e-08 | 6.3564e-10 | 3.3088e-08 | 2.9556e-08 | 1.401e-09 | 3.3495e-09 | 1.6726e-09 | 1.2021e-10
83988.805 | 2.6195e-08 | 3.3329e-08 | 6.3227e-10 | 3.2526e-08 | 2.9568e-08 | 1.385e-09 | 3.332e-09 | 1.6649e-09 | 1.2092e-10
84000.969 | 2.6181e-08 | 3.373e-08 | 6.3357e-10 | 3.2269e-08 | 2.9361e-08 | 1.3831e-09 | 3.2981e-09 | 1.6927e-09 | 1.1991e-10
84013.133 | 2.663e-08 | 3.3898e-08 | 6.3447e-10 | 3.2628e-08 | 2.9382e-08 | 1.3937e-09 | 3.3118e-09 | 1.6672e-09 | 1.2046e-10
84025.305 | 2.5898e-08 | 3.3656e-08 | 6.2766e-10 | 3.2714e-08 | 2.9519e-08 | 1.3956e-09 | 3.3641e-09 | 1.6881e-09 | 1.2131e-10
84037.469 | 2.5901e-08 | 3.3563e-08 | 6.4114e-10 | 3.2928e-08 | 3.0002e-08 | 1.3937e-09 | 3.3765e-09 | 1.6912e-09 | 1.2247e-10
84049.633 | 2.64e-08 | 3.3565e-08 | 6.5149e-10 | 3.3293e-08 | 2.9603e-08 | 1.4151e-09 | 3.3712e-09 | 1.7217e-09 | 1.2166e-10
84061.805 | 2.6576e-08 | 3.4198e-08 | 6.4278e-10 | 3.3037e-08 | 2.9469e-08 | 1.4079e-09 | 3.3906e-09 | 1.7058e-09 | 1.2176e-10
84073.969 | 2.6382e-08 | 3.4032e-08 | 6.4939e-10 | 3.3376e-08 | 2.9881e-08 | 1.4356e-09 | 3.3873e-09 | 1.7098e-09 | 1.2364e-10
84086.141 | 2.6199e-08 | 3.4136e-08 | 6.5139e-10 | 3.3696e-08 | 3.0465e-08 | 1.438e-09 | 3.4787e-09 | 1.7245e-09 | 1.2436e-10
84098.305 | 2.6579e-08 | 3.4251e-08 | 6.6636e-10 | 3.4368e-08 | 3.0708e-08 | 1.4476e-09 | 3.4583e-09 | 1.7553e-09 | 1.2487e-10
84110.469 | 2.6629e-08 | 3.4381e-08 | 6.6915e-10 | 3.4424e-08 | 3.0366e-08 | 1.4362e-09 | 3.4295e-09 | 1.7311e-09 | 1.2623e-10
84122.641 | 2.6652e-08 | 3.4391e-08 | 6.7156e-10 | 3.477e-08 | 3.0574e-08 | 1.4416e-09 | 3.4412e-09 | 1.7444e-09 | 1.2638e-10
84134.805 | 2.6484e-08 | 3.4645e-08 | 6.6827e-10 | 3.5284e-08 | 3.0504e-08 | 1.4449e-09 | 3.4426e-09 | 1.7324e-09 | 1.2507e-10
84146.969 | 2.6945e-08 | 3.4642e-08 | 6.6731e-10 | 3.404e-08 | 3.0599e-08 | 1.4453e-09 | 3.4393e-09 | 1.7311e-09 | 1.2347e-10
84159.141 | 2.6678e-08 | 3.4289e-08 | 6.6665e-10 | 3.377e-08 | 3.0159e-08 | 1.4234e-09 | 3.4337e-09 | 1.7493e-09 | 1.248e-10
84171.305 | 2.6696e-08 | 3.5058e-08 | 6.71e-10 | 3.436e-08 | 3.0427e-08 | 1.4418e-09 | 3.5045e-09 | 1.7659e-09 | 1.2725e-10
84183.477 | 2.692e-08 | 3.5325e-08 | 6.6631e-10 | 3.4472e-08 | 3.0576e-08 | 1.4581e-09 | 3.5384e-09 | 1.791e-09 | 1.2936e-10
84195.641 | 2.7018e-08 | 3.5045e-08 | 6.7447e-10 | 3.4482e-08 | 3.0906e-08 | 1.441e-09 | 3.4423e-09 | 1.7382e-09 | 1.2514e-10
84207.805 | 2.6373e-08 | 3.4999e-08 | 6.6324e-10 | 3.477e-08 | 3.089e-08 | 1.4315e-09 | 3.4618e-09 | 1.7341e-09 | 1.2569e-10
84219.977 | 2.6804e-08 | 3.5082e-08 | 6.7024e-10 | 3.4476e-08 | 3.1155e-08 | 1.4369e-09 | 3.4687e-09 | 1.7663e-09 | 1.279e-10
84232.141 | 2.6776e-08 | 3.5059e-08 | 6.5801e-10 | 3.4375e-08 | 3.1066e-08 | 1.456e-09 | 3.492e-09 | 1.7383e-09 | 1.2618e-10
84244.305 | 2.6768e-08 | 3.5107e-08 | 6.5172e-10 | 3.4638e-08 | 3.0777e-08 | 1.4391e-09 | 3.4337e-09 | 1.7347e-09 | 1.2434e-10
84256.477 | 2.6458e-08 | 3.4627e-08 | 6.5191e-10 | 3.4042e-08 | 3.0623e-08 | 1.4109e-09 | 3.436e-09 | 1.7428e-09 | 1.241e-10
84268.641 | 2.65e-08 | 3.5057e-08 | 6.5914e-10 | 3.4589e-08 | 3.0729e-08 | 1.4628e-09 | 3.5033e-09 | 1.7699e-09 | 1.2817e-10
84280.813 | 2.6999e-08 | 3.5294e-08 | 6.7098e-10 | 3.5077e-08 | 3.0902e-08 | 1.4656e-09 | 3.5436e-09 | 1.772e-09 | 1.2927e-10
84292.977 | 2.7584e-08 | 3.5905e-08 | 6.8362e-10 | 3.5589e-08 | 3.1326e-08 | 1.4889e-09 | 3.5656e-09 | 1.7851e-09 | 1.2884e-10
84305.141 | 2.7787e-08 | 3.6075e-08 | 6.9978e-10 | 3.6201e-08 | 3.1822e-08 | 1.4933e-09 | 3.6698e-09 | 1.8211e-09 | 1.303e-10
84317.313 | 2.7567e-08 | 3.6285e-08 | 7.0967e-10 | 3.6069e-08 | 3.177e-08 | 1.4896e-09 | 3.5848e-09 | 1.815e-09 | 1.3133e-10
84329.477 | 2.7577e-08 | 3.6131e-08 | 6.996e-10 | 3.5962e-08 | 3.1824e-08 | 1.4826e-09 | 3.6315e-09 | 1.8099e-09 | 1.3092e-10
84341.641 | 2.7738e-08 | 3.5932e-08 | 7.0498e-10 | 3.5892e-08 | 3.1905e-08 | 1.4943e-09 | 3.5927e-09 | 1.821e-09 | 1.2966e-10
84353.813 | 2.7801e-08 | 3.6011e-08 | 6.85e-10 | 3.5375e-08 | 3.128e-08 | 1.4579e-09 | 3.4996e-09 | 1.7825e-09 | 1.2959e-10
84365.977 | 2.7018e-08 | 3.5398e-08 | 6.8827e-10 | 3.5138e-08 | 3.1381e-08 | 1.4673e-09 | 3.5164e-09 | 1.766e-09 | 1.2774e-10
84378.148 | 2.7019e-08 | 3.4462e-08 | 6.6288e-10 | 3.3995e-08 | 3.0286e-08 | 1.4149e-09 | 3.4476e-09 | 1.724e-09 | 1.239e-10
84390.313 | 2.6541e-08 | 3.4332e-08 | 6.4439e-10 | 3.3793e-08 | 3.0047e-08 | 1.4173e-09 | 3.3942e-09 | 1.6996e-09 | 1.2281e-10
84402.477 | 2.6088e-08 | 3.4816e-08 | 6.3163e-10 | 3.3701e-08 | 2.9964e-08 | 1.4178e-09 | 3.3563e-09 | 1.7262e-09 | 1.22e-10
84414.648 | 2.6071e-08 | 3.4019e-08 | 6.4341e-10 | 3.339e-08 | 3.0082e-08 | 1.4043e-09 | 3.3889e-09 | 1.7105e-09 | 1.2179e-10
84426.813 | 2.608e-08 | 3.4551e-08 | 6.4859e-10 | 3.4471e-08 | 3.0398e-08 | 1.4197e-09 | 3.4327e-09 | 1.7443e-09 | 1.2537e-10
84438.977 | 2.6171e-08 | 3.4956e-08 | 6.667e-10 | 3.4022e-08 | 3.0067e-08 | 1.4218e-09 | 3.4324e-09 | 1.7418e-09 | 1.2436e-10
84451.148 | 2.6583e-08 | 3.4649e-08 | 6.6121e-10 | 3.4308e-08 | 3.0467e-08 | 1.4146e-09 | 3.4654e-09 | 1.7586e-09 | 1.2563e-10
84463.313 | 2.7033e-08 | 3.537e-08 | 6.6701e-10 | 3.4459e-08 | 3.0652e-08 | 1.4336e-09 | 3.4868e-09 | 1.7692e-09 | 1.2534e-10
84475.484 | 2.6662e-08 | 3.4764e-08 | 6.6796e-10 | 3.435e-08 | 3.0405e-08 | 1.4309e-09 | 3.4492e-09 | 1.7371e-09 | 1.2598e-10
84487.648 | 2.6622e-08 | 3.4714e-08 | 6.6705e-10 | 3.4011e-08 | 3.0477e-08 | 1.4228e-09 | 3.3841e-09 | 1.727e-09 | 1.2378e-10
84499.813 | 2.6202e-08 | 3.4356e-08 | 6.5609e-10 | 3.365e-08 | 3.0089e-08 | 1.4139e-09 | 3.4079e-09 | 1.7037e-09 | 1.233e-10
84511.984 | 2.6174e-08 | 3.437e-08 | 6.5984e-10 | 3.3729e-08 | 2.9823e-08 | 1.4285e-09 | 3.3792e-09 | 1.7185e-09 | 1.2345e-10
84524.148 | 2.6227e-08 | 3.4616e-08 | 6.5407e-10 | 3.4061e-08 | 3.0447e-08 | 1.4069e-09 | 3.4771e-09 | 1.7481e-09 | 1.2575e-10
84536.313 | 2.7032e-08 | 3.5148e-08 | 6.8176e-10 | 3.4903e-08 | 3.0937e-08 | 1.4531e-09 | 3.496e-09 | 1.7691e-09 | 1.2665e-10
84548.484 | 2.7113e-08 | 3.4996e-08 | 6.5682e-10 | 3.4307e-08 | 3.0689e-08 | 1.4311e-09 | 3.4248e-09 | 1.7475e-09 | 1.2485e-10
84560.648 | 2.6645e-08 | 3.4622e-08 | 6.6485e-10 | 3.4738e-08 | 3.0376e-08 | 1.4314e-09 | 3.444e-09 | 1.7478e-09 | 1.2516e-10
84572.82 | 2.7107e-08 | 3.449e-08 | 6.5394e-10 | 3.4139e-08 | 3.0329e-08 | 1.3958e-09 | 3.4014e-09 | 1.721e-09 | 1.2349e-10
84584.984 | 2.6331e-08 | 3.4434e-08 | 6.4024e-10 | 3.363e-08 | 2.9996e-08 | 1.3997e-09 | 3.4329e-09 | 1.7143e-09 | 1.2383e-10
84597.148 | 2.6467e-08 | 3.4522e-08 | 6.5839e-10 | 3.411e-08 | 3.0361e-08 | 1.4309e-09 | 3.4845e-09 | 1.7451e-09 | 1.2451e-10
84609.32 | 2.6424e-08 | 3.4265e-08 | 6.6817e-10 | 3.4489e-08 | 3.0313e-08 | 1.424e-09 | 3.4295e-09 | 1.7363e-09 | 1.2357e-10
84621.484 | 2.6491e-08 | 3.4228e-08 | 6.5839e-10 | 3.4316e-08 | 3.0141e-08 | 1.4324e-09 | 3.4102e-09 | 1.7141e-09 | 1.2529e-10
84633.648 | 2.6079e-08 | 3.4693e-08 | 6.6684e-10 | 3.4174e-08 | 3.0457e-08 | 1.4226e-09 | 3.3984e-09 | 1.7275e-09 | 1.2387e-10
84645.82 | 2.6179e-08 | 3.4415e-08 | 6.5401e-10 | 3.4122e-08 | 3.0266e-08 | 1.4104e-09 | 3.4039e-09 | 1.7196e-09 | 1.2243e-10
84657.984 | 2.6163e-08 | 3.4857e-08 | 6.5875e-10 | 3.4393e-08 | 3.0563e-08 | 1.4182e-09 | 3.4672e-09 | 1.7588e-09 | 1.2634e-10
84670.156 | 2.6211e-08 | 3.4889e-08 | 6.5711e-10 | 3.4011e-08 | 3.0261e-08 | 1.412e-09 | 3.427e-09 | 1.758e-09 | 1.2473e-10
84682.32 | 2.632e-08 | 3.511e-08 | 6.6891e-10 | 3.4663e-08 | 3.0881e-08 | 1.434e-09 | 3.4792e-09 | 1.7656e-09 | 1.2611e-10
84694.484 | 2.6768e-08 | 3.552e-08 | 6.8627e-10 | 3.5136e-08 | 3.0873e-08 | 1.4394e-09 | 3.5048e-09 | 1.7769e-09 | 1.2797e-10
84706.656 | 2.6584e-08 | 3.5411e-08 | 6.7092e-10 | 3.4904e-08 | 3.0936e-08 | 1.4455e-09 | 3.5092e-09 | 1.7758e-09 | 1.2599e-10
84718.82 | 2.713e-08 | 3.5269e-08 | 6.7563e-10 | 3.5106e-08 | 3.0987e-08 | 1.4303e-09 | 3.4666e-09 | 1.7698e-09 | 1.257e-10
84730.984 | 2.8338e-08 | 3.5815e-08 | 6.8468e-10 | 3.5289e-08 | 3.1164e-08 | 1.4441e-09 | 3.5531e-09 | 1.7902e-09 | 1.2879e-10
84743.156 | 2.7299e-08 | 3.5554e-08 | 6.7745e-10 | 3.488e-08 | 3.1134e-08 | 1.451e-09 | 3.473e-09 | 1.7618e-09 | 1.2917e-10
84755.32 | 2.6743e-08 | 3.4726e-08 | 6.8553e-10 | 3.5072e-08 | 3.1093e-08 | 1.4746e-09 | 3.5331e-09 | 1.8123e-09 | 1.295e-10
84767.492 | 2.6957e-08 | 3.6146e-08 | 6.9567e-10 | 3.5215e-08 | 3.1703e-08 | 1.4717e-09 | 3.5754e-09 | 1.7899e-09 | 1.277e-10
84779.656 | 2.7143e-08 | 3.5497e-08 | 6.7037e-10 | 3.5161e-08 | 3.0735e-08 | 1.4377e-09 | 3.524e-09 | 1.7692e-09 | 1.2762e-10
84791.82 | 2.7488e-08 | 3.6011e-08 | 6.7804e-10 | 3.5447e-08 | 3.1213e-08 | 1.4527e-09 | 3.5222e-09 | 1.7954e-09 | 1.2906e-10
84803.992 | 2.7189e-08 | 3.5773e-08 | 6.7672e-10 | 3.5335e-08 | 3.1098e-08 | 1.4608e-09 | 3.5613e-09 | 1.7948e-09 | 1.2974e-10
84816.156 | 2.713e-08 | 3.6142e-08 | 6.8095e-10 | 3.5684e-08 | 3.0876e-08 | 1.4494e-09 | 3.5226e-09 | 1.7887e-09 | 1.2784e-10
84828.32 | 2.7161e-08 | 3.5817e-08 | 6.7122e-10 | 3.5388e-08 | 3.0847e-08 | 1.4605e-09 | 3.5515e-09 | 1.7796e-09 | 1.283e-10
84840.492 | 2.7228e-08 | 3.5348e-08 | 6.7501e-10 | 3.496e-08 | 3.0902e-08 | 1.4415e-09 | 3.4997e-09 | 1.7609e-09 | 1.2928e-10
84852.656 | 2.7696e-08 | 3.5417e-08 | 6.9684e-10 | 3.5859e-08 | 3.1828e-08 | 1.4749e-09 | 3.5601e-09 | 1.8113e-09 | 1.3161e-10
84864.828 | 2.7078e-08 | 3.5554e-08 | 7.0067e-10 | 3.5793e-08 | 3.1413e-08 | 1.4754e-09 | 3.5919e-09 | 1.7961e-09 | 1.3021e-10
84876.992 | 2.7077e-08 | 3.5863e-08 | 7.0088e-10 | 3.5663e-08 | 3.1625e-08 | 1.4667e-09 | 3.5763e-09 | 1.8152e-09 | 1.3096e-10
84889.156 | 2.7195e-08 | 3.5661e-08 | 7.0424e-10 | 3.5812e-08 | 3.1774e-08 | 1.4651e-09 | 3.6004e-09 | 1.8346e-09 | 1.3166e-10
84901.328 | 2.7547e-08 | 3.5771e-08 | 6.9954e-10 | 3.5824e-08 | 3.1834e-08 | 1.4786e-09 | 3.5941e-09 | 1.8172e-09 | 1.3222e-10
84913.492 | 2.7351e-08 | 3.58e-08 | 7.2103e-10 | 3.6799e-08 | 3.178e-08 | 1.4739e-09 | 3.6598e-09 | 1.8324e-09 | 1.3434e-10
84925.656 | 2.7674e-08 | 3.5497e-08 | 7.0716e-10 | 3.6211e-08 | 3.1865e-08 | 1.4693e-09 | 3.6118e-09 | 1.8275e-09 | 1.3194e-10
84937.828 | 2.7135e-08 | 3.5859e-08 | 7.1559e-10 | 3.5812e-08 | 3.1768e-08 | 1.4622e-09 | 3.5809e-09 | 1.8335e-09 | 1.3261e-10
84949.992 | 2.7326e-08 | 3.5946e-08 | 7.1521e-10 | 3.6336e-08 | 3.1605e-08 | 1.4709e-09 | 3.58e-09 | 1.8174e-09 | 1.313e-10
84962.164 | 2.7134e-08 | 3.5576e-08 | 6.9543e-10 | 3.5647e-08 | 3.1333e-08 | 1.4429e-09 | 3.5856e-09 | 1.8086e-09 | 1.3022e-10
84974.328 | 2.7125e-08 | 3.5634e-08 | 6.9654e-10 | 3.5899e-08 | 3.1289e-08 | 1.4487e-09 | 3.5534e-09 | 1.8197e-09 | 1.3205e-10
84986.492 | 2.7679e-08 | 3.6016e-08 | 6.9967e-10 | 3.6136e-08 | 3.1497e-08 | 1.4696e-09 | 3.6246e-09 | 1.8144e-09 | 1.3201e-10
84998.664 | 2.7485e-08 | 3.6463e-08 | 7.0644e-10 | 3.6369e-08 | 3.1827e-08 | 1.4659e-09 | 3.5992e-09 | 1.8168e-09 | 1.3245e-10
85010.828 | 2.7806e-08 | 3.6595e-08 | 7.0968e-10 | 3.6186e-08 | 3.1911e-08 | 1.492e-09 | 3.6282e-09 | 1.8234e-09 | 1.3222e-10
85022.992 | 2.7175e-08 | 3.5882e-08 | 7.0296e-10 | 3.5641e-08 | 3.1821e-08 | 1.4656e-09 | 3.6307e-09 | 1.8089e-09 | 1.3351e-10
85035.164 | 2.7303e-08 | 3.5988e-08 | 7.0181e-10 | 3.5908e-08 | 3.2069e-08 | 1.478e-09 | 3.6269e-09 | 1.8308e-09 | 1.3285e-10
85047.328 | 2.7662e-08 | 3.5898e-08 | 7.0287e-10 | 3.6191e-08 | 3.1789e-08 | 1.4798e-09 | 3.6062e-09 | 1.8296e-09 | 1.3188e-10
85059.5 | 2.7531e-08 | 3.5695e-08 | 7.0313e-10 | 3.6004e-08 | 3.1805e-08 | 1.4625e-09 | 3.6221e-09 | 1.8213e-09 | 1.3302e-10
85071.664 | 2.7707e-08 | 3.5967e-08 | 7.2767e-10 | 3.6969e-08 | 3.244e-08 | 1.5044e-09 | 3.6899e-09 | 1.8576e-09 | 1.3491e-10
85083.828 | 2.7591e-08 | 3.658e-08 | 7.3021e-10 | 3.6642e-08 | 3.227e-08 | 1.4975e-09 | 3.6667e-09 | 1.8356e-09 | 1.3473e-10
85096 | 2.7295e-08 | 3.6256e-08 | 7.1807e-10 | 3.67e-08 | 3.2103e-08 | 1.4725e-09 | 3.6421e-09 | 1.8525e-09 | 1.353e-10
85108.164 | 2.7525e-08 | 3.613e-08 | 7.2265e-10 | 3.6717e-08 | 3.1906e-08 | 1.4946e-09 | 3.6797e-09 | 1.8589e-09 | 1.3619e-10
85120.328 | 2.7695e-08 | 3.6569e-08 | 7.3005e-10 | 3.6773e-08 | 3.2352e-08 | 1.4906e-09 | 3.6644e-09 | 1.8662e-09 | 1.3574e-10
85132.5 | 2.7739e-08 | 3.645e-08 | 7.2108e-10 | 3.7004e-08 | 3.225e-08 | 1.4791e-09 | 3.688e-09 | 1.8577e-09 | 1.3433e-10
85144.664 | 2.756e-08 | 3.677e-08 | 7.2154e-10 | 3.7079e-08 | 3.2182e-08 | 1.4901e-09 | 3.6327e-09 | 1.8645e-09 | 1.3515e-10
85156.836 | 2.7786e-08 | 3.6394e-08 | 7.2316e-10 | 3.6567e-08 | 3.2098e-08 | 1.4972e-09 | 3.6201e-09 | 1.8263e-09 | 1.3237e-10
85169 | 2.7455e-08 | 3.6259e-08 | 7.0079e-10 | 3.596e-08 | 3.1592e-08 | 1.4708e-09 | 3.6728e-09 | 1.8338e-09 | 1.339e-10
85181.164 | 2.7648e-08 | 3.5998e-08 | 7.0676e-10 | 3.6496e-08 | 3.2287e-08 | 1.4721e-09 | 3.5876e-09 | 1.8492e-09 | 1.3505e-10
85193.336 | 2.7526e-08 | 3.6133e-08 | 7.113e-10 | 3.6836e-08 | 3.2025e-08 | 1.5038e-09 | 3.6971e-09 | 1.8506e-09 | 1.3398e-10
85205.5 | 2.7993e-08 | 3.6908e-08 | 7.1884e-10 | 3.7112e-08 | 3.2151e-08 | 1.5105e-09 | 3.6944e-09 | 1.8811e-09 | 1.3681e-10
85217.672 | 2.8695e-08 | 3.6544e-08 | 7.2587e-10 | 3.7259e-08 | 3.2695e-08 | 1.5235e-09 | 3.6682e-09 | 1.8865e-09 | 1.3693e-10
85229.836 | 2.816e-08 | 3.6401e-08 | 7.3023e-10 | 3.7631e-08 | 3.2905e-08 | 1.504e-09 | 3.7086e-09 | 1.9036e-09 | 1.3849e-10
85242 | 2.8272e-08 | 3.6261e-08 | 7.2952e-10 | 3.7316e-08 | 3.2904e-08 | 1.5195e-09 | 3.6954e-09 | 1.8798e-09 | 1.381e-10
85254.172 | 2.8477e-08 | 3.6195e-08 | 7.3176e-10 | 3.7129e-08 | 3.2835e-08 | 1.5205e-09 | 3.7257e-09 | 1.8793e-09 | 1.3673e-10
85266.336 | 2.7861e-08 | 3.6436e-08 | 7.2133e-10 | 3.6685e-08 | 3.2536e-08 | 1.512e-09 | 3.6925e-09 | 1.8335e-09 | 1.3379e-10
85278.5 | 2.7194e-08 | 3.6304e-08 | 7.2697e-10 | 3.6386e-08 | 3.1949e-08 | 1.506e-09 | 3.6828e-09 | 1.8735e-09 | 1.3702e-10
85290.672 | 2.764e-08 | 3.5976e-08 | 7.3315e-10 | 3.7593e-08 | 3.281e-08 | 1.5133e-09 | 3.7556e-09 | 1.8809e-09 | 1.3926e-10
85302.836 | 2.7859e-08 | 3.6526e-08 | 7.2929e-10 | 3.728e-08 | 3.2786e-08 | 1.5135e-09 | 3.7046e-09 | 1.8745e-09 | 1.3725e-10
85315.008 | 2.7613e-08 | 3.6595e-08 | 7.2613e-10 | 3.6727e-08 | 3.2364e-08 | 1.4923e-09 | 3.6789e-09 | 1.8449e-09 | 1.3272e-10
85327.172 | 2.7426e-08 | 3.5792e-08 | 7.0829e-10 | 3.6526e-08 | 3.198e-08 | 1.4902e-09 | 3.6691e-09 | 1.8447e-09 | 1.3649e-10
85339.336 | 2.8357e-08 | 3.6286e-08 | 7.2749e-10 | 3.6733e-08 | 3.248e-08 | 1.5058e-09 | 3.6679e-09 | 1.8613e-09 | 1.3701e-10
85351.508 | 2.7534e-08 | 3.6522e-08 | 7.2022e-10 | 3.6683e-08 | 3.2304e-08 | 1.5104e-09 | 3.6472e-09 | 1.8627e-09 | 1.342e-10
85363.672 | 2.7115e-08 | 3.5697e-08 | 7.2411e-10 | 3.6489e-08 | 3.2022e-08 | 1.5018e-09 | 3.6793e-09 | 1.8551e-09 | 1.3527e-10
85375.836 | 2.7302e-08 | 3.5914e-08 | 7.1801e-10 | 3.6376e-08 | 3.1923e-08 | 1.4939e-09 | 3.672e-09 | 1.8401e-09 | 1.3714e-10
85388.008 | 2.7602e-08 | 3.6223e-08 | 7.3125e-10 | 3.6705e-08 | 3.2327e-08 | 1.4893e-09 | 3.6499e-09 | 1.8744e-09 | 1.3419e-10
85400.172 | 2.7848e-08 | 3.6309e-08 | 7.2772e-10 | 3.7135e-08 | 3.2586e-08 | 1.5008e-09 | 3.7106e-09 | 1.8451e-09 | 1.3576e-10
85412.344 | 2.8346e-08 | 3.6957e-08 | 7.2762e-10 | 3.7117e-08 | 3.2406e-08 | 1.5e-09 | 3.7113e-09 | 1.8479e-09 | 1.3676e-10
85424.508 | 2.795e-08 | 3.696e-08 | 7.2934e-10 | 3.6838e-08 | 3.2839e-08 | 1.516e-09 | 3.6701e-09 | 1.8613e-09 | 1.3683e-10
85436.672 | 2.7851e-08 | 3.6923e-08 | 7.2173e-10 | 3.7196e-08 | 3.2447e-08 | 1.5e-09 | 3.6433e-09 | 1.8497e-09 | 1.3615e-10
85448.844 | 2.788e-08 | 3.632e-08 | 7.0861e-10 | 3.6686e-08 | 3.1968e-08 | 1.4785e-09 | 3.6275e-09 | 1.8234e-09 | 1.3316e-10
85461.008 | 2.7429e-08 | 3.6236e-08 | 7.0213e-10 | 3.6439e-08 | 3.2014e-08 | 1.4564e-09 | 3.6136e-09 | 1.8248e-09 | 1.3369e-10
85473.172 | 2.7309e-08 | 3.5935e-08 | 7.2135e-10 | 3.7079e-08 | 3.2509e-08 | 1.5039e-09 | 3.6879e-09 | 1.8732e-09 | 1.3641e-10
85485.344 | 2.8221e-08 | 3.6606e-08 | 7.3958e-10 | 3.705e-08 | 3.2342e-08 | 1.5071e-09 | 3.7077e-09 | 1.8694e-09 | 1.3784e-10
85497.508 | 2.8795e-08 | 3.6672e-08 | 7.3592e-10 | 3.6932e-08 | 3.2458e-08 | 1.4931e-09 | 3.695e-09 | 1.8476e-09 | 1.3562e-10
85509.68 | 2.787e-08 | 3.6522e-08 | 7.2345e-10 | 3.7114e-08 | 3.1908e-08 | 1.4939e-09 | 3.6329e-09 | 1.8476e-09 | 1.3329e-10
85521.844 | 2.7471e-08 | 3.6022e-08 | 7.1508e-10 | 3.6506e-08 | 3.1488e-08 | 1.4521e-09 | 3.6074e-09 | 1.8408e-09 | 1.3239e-10
85534.008 | 2.8704e-08 | 3.6462e-08 | 7.2041e-10 | 3.6649e-08 | 3.2194e-08 | 1.4796e-09 | 3.7109e-09 | 1.8755e-09 | 1.3791e-10
85546.18 | 2.7616e-08 | 3.6527e-08 | 7.33e-10 | 3.7504e-08 | 3.3061e-08 | 1.4907e-09 | 3.7016e-09 | 1.8739e-09 | 1.3944e-10
85558.344 | 2.7555e-08 | 3.6611e-08 | 7.2483e-10 | 3.7483e-08 | 3.2813e-08 | 1.5188e-09 | 3.7386e-09 | 1.8704e-09 | 1.3734e-10
85570.508 | 2.7906e-08 | 3.6442e-08 | 7.3237e-10 | 3.6801e-08 | 3.2916e-08 | 1.5098e-09 | 3.707e-09 | 1.8697e-09 | 1.3669e-10
85582.68 | 2.7685e-08 | 3.6311e-08 | 7.2555e-10 | 3.7015e-08 | 3.2198e-08 | 1.5023e-09 | 3.7134e-09 | 1.867e-09 | 1.3857e-10
85594.844 | 2.7646e-08 | 3.611e-08 | 7.2243e-10 | 3.7404e-08 | 3.2736e-08 | 1.4908e-09 | 3.7334e-09 | 1.8666e-09 | 1.3716e-10
85607.016 | 2.7719e-08 | 3.6684e-08 | 7.1791e-10 | 3.7004e-08 | 3.2819e-08 | 1.5105e-09 | 3.7063e-09 | 1.8688e-09 | 1.381e-10
85619.18 | 2.782e-08 | 3.673e-08 | 7.3128e-10 | 3.7425e-08 | 3.2553e-08 | 1.5099e-09 | 3.7541e-09 | 1.8922e-09 | 1.3702e-10
85631.344 | 2.7574e-08 | 3.627e-08 | 7.2386e-10 | 3.7006e-08 | 3.216e-08 | 1.4826e-09 | 3.6615e-09 | 1.888e-09 | 1.3782e-10
85643.516 | 2.805e-08 | 3.6448e-08 | 7.3415e-10 | 3.7286e-08 | 3.2683e-08 | 1.5118e-09 | 3.6984e-09 | 1.8944e-09 | 1.3781e-10
85655.68 | 2.7746e-08 | 3.606e-08 | 7.3303e-10 | 3.7454e-08 | 3.2414e-08 | 1.5026e-09 | 3.7487e-09 | 1.8587e-09 | 1.3649e-10
85667.844 | 2.7799e-08 | 3.6256e-08 | 7.2371e-10 | 3.7105e-08 | 3.2351e-08 | 1.4956e-09 | 3.6792e-09 | 1.8614e-09 | 1.3567e-10
85680.016 | 2.7936e-08 | 3.6615e-08 | 7.2562e-10 | 3.6764e-08 | 3.235e-08 | 1.5066e-09 | 3.6862e-09 | 1.8516e-09 | 1.3412e-10
85692.18 | 2.7745e-08 | 3.6164e-08 | 7.2614e-10 | 3.6605e-08 | 3.1854e-08 | 1.49e-09 | 3.6982e-09 | 1.8509e-09 | 1.3486e-10
85704.352 | 2.7599e-08 | 3.6105e-08 | 7.1894e-10 | 3.6743e-08 | 3.2366e-08 | 1.5204e-09 | 3.7013e-09 | 1.8716e-09 | 1.363e-10
85716.516 | 2.7745e-08 | 3.6381e-08 | 7.3685e-10 | 3.7617e-08 | 3.2556e-08 | 1.513e-09 | 3.7228e-09 | 1.8898e-09 | 1.3867e-10
85728.68 | 2.7949e-08 | 3.6603e-08 | 7.3881e-10 | 3.7423e-08 | 3.2793e-08 | 1.5189e-09 | 3.7773e-09 | 1.9147e-09 | 1.3724e-10
85740.852 | 2.8869e-08 | 3.6494e-08 | 7.3258e-10 | 3.7271e-08 | 3.228e-08 | 1.4944e-09 | 3.664e-09 | 1.8521e-09 | 1.3377e-10
85753.016 | 2.7657e-08 | 3.5416e-08 | 7.0858e-10 | 3.6539e-08 | 3.1666e-08 | 1.4706e-09 | 3.6435e-09 | 1.8284e-09 | 1.3198e-10
85765.18 | 2.737e-08 | 3.5301e-08 | 7.0273e-10 | 3.5857e-08 | 3.1568e-08 | 1.4663e-09 | 3.594e-09 | 1.841e-09 | 1.335e-10
85777.352 | 2.7138e-08 | 3.5442e-08 | 6.9982e-10 | 3.5694e-08 | 3.2003e-08 | 1.4505e-09 | 3.6381e-09 | 1.8471e-09 | 1.3313e-10
85789.516 | 2.7332e-08 | 3.5919e-08 | 7.1018e-10 | 3.6395e-08 | 3.1701e-08 | 1.4693e-09 | 3.6687e-09 | 1.8503e-09 | 1.3599e-10
85801.688 | 2.7653e-08 | 3.6319e-08 | 7.3124e-10 | 3.6489e-08 | 3.2008e-08 | 1.489e-09 | 3.6803e-09 | 1.8768e-09 | 1.3522e-10
85813.852 | 2.776e-08 | 3.6246e-08 | 7.2848e-10 | 3.706e-08 | 3.2523e-08 | 1.5005e-09 | 3.6972e-09 | 1.8831e-09 | 1.3652e-10
85826.016 | 2.7883e-08 | 3.6137e-08 | 7.4144e-10 | 3.7128e-08 | 3.2094e-08 | 1.5131e-09 | 3.6978e-09 | 1.8945e-09 | 1.3564e-10
85838.188 | 2.7484e-08 | 3.576e-08 | 7.3273e-10 | 3.683e-08 | 3.2616e-08 | 1.4956e-09 | 3.6795e-09 | 1.8973e-09 | 1.3598e-10
85850.352 | 2.7507e-08 | 3.5991e-08 | 7.3169e-10 | 3.6949e-08 | 3.2079e-08 | 1.4735e-09 | 3.6832e-09 | 1.8742e-09 | 1.3601e-10
85862.516 | 2.7256e-08 | 3.6056e-08 | 7.1624e-10 | 3.6866e-08 | 3.2574e-08 | 1.5026e-09 | 3.6809e-09 | 1.8774e-09 | 1.363e-10
85874.688 | 2.7496e-08 | 3.631e-08 | 7.1282e-10 | 3.6524e-08 | 3.2159e-08 | 1.466e-09 | 3.6623e-09 | 1.8516e-09 | 1.3262e-10
85886.852 | 2.7563e-08 | 3.6113e-08 | 7.2457e-10 | 3.7599e-08 | 3.2481e-08 | 1.5033e-09 | 3.6453e-09 | 1.8607e-09 | 1.3602e-10
85899.023 | 2.7269e-08 | 3.5616e-08 | 7.1637e-10 | 3.6589e-08 | 3.1814e-08 | 1.4746e-09 | 3.698e-09 | 1.833e-09 | 1.3493e-10
85911.188 | 2.7105e-08 | 3.5776e-08 | 7.0438e-10 | 3.6313e-08 | 3.1934e-08 | 1.4717e-09 | 3.6313e-09 | 1.8533e-09 | 1.35e-10
85923.352 | 2.7153e-08 | 3.5555e-08 | 7.0881e-10 | 3.6253e-08 | 3.192e-08 | 1.4721e-09 | 3.6324e-09 | 1.8292e-09 | 1.3322e-10
85935.523 | 2.7248e-08 | 3.6019e-08 | 6.9561e-10 | 3.5871e-08 | 3.1537e-08 | 1.4557e-09 | 3.5595e-09 | 1.8143e-09 | 1.317e-10
85947.688 | 2.7173e-08 | 3.5391e-08 | 7.0192e-10 | 3.6029e-08 | 3.1621e-08 | 1.4797e-09 | 3.5948e-09 | 1.852e-09 | 1.3378e-10
85959.852 | 2.7196e-08 | 3.5495e-08 | 7.1223e-10 | 3.688e-08 | 3.1907e-08 | 1.4828e-09 | 3.6827e-09 | 1.8581e-09 | 1.3425e-10
85972.023 | 2.7028e-08 | 3.5925e-08 | 7.1412e-10 | 3.6555e-08 | 3.1915e-08 | 1.4704e-09 | 3.6677e-09 | 1.8367e-09 | 1.3326e-10
85984.188 | 2.7289e-08 | 3.5709e-08 | 7.0615e-10 | 3.6725e-08 | 3.2271e-08 | 1.4649e-09 | 3.5762e-09 | 1.8514e-09 | 1.3195e-10
85996.359 | 2.6892e-08 | 3.5161e-08 | 6.919e-10 | 3.6085e-08 | 3.1535e-08 | 1.4524e-09 | 3.5591e-09 | 1.8074e-09 | 1.3119e-10
86008.523 | 2.7174e-08 | 3.5377e-08 | 6.9831e-10 | 3.632e-08 | 3.1444e-08 | 1.4532e-09 | 3.5808e-09 | 1.8079e-09 | 1.3254e-10
86020.688 | 2.7062e-08 | 3.5508e-08 | 7.1255e-10 | 3.6453e-08 | 3.1657e-08 | 1.4581e-09 | 3.6549e-09 | 1.8367e-09 | 1.3207e-10
86032.859 | 2.7132e-08 | 3.6002e-08 | 7.0478e-10 | 3.6195e-08 | 3.1941e-08 | 1.4525e-09 | 3.6252e-09 | 1.8398e-09 | 1.3348e-10
86045.023 | 2.6685e-08 | 3.5416e-08 | 7.0812e-10 | 3.6773e-08 | 3.1844e-08 | 1.4567e-09 | 3.6624e-09 | 1.8505e-09 | 1.3146e-10
86057.188 | 2.6809e-08 | 3.552e-08 | 7.1274e-10 | 3.6955e-08 | 3.1989e-08 | 1.4613e-09 | 3.6216e-09 | 1.8608e-09 | 1.3425e-10
86069.359 | 2.7349e-08 | 3.6122e-08 | 7.209e-10 | 3.6625e-08 | 3.1975e-08 | 1.4643e-09 | 3.6588e-09 | 1.8489e-09 | 1.3192e-10
86081.523 | 2.7491e-08 | 3.5794e-08 | 7.0847e-10 | 3.6646e-08 | 3.1908e-08 | 1.4614e-09 | 3.6125e-09 | 1.8141e-09 | 1.3145e-10
86093.695 | 2.7607e-08 | 3.5766e-08 | 7.065e-10 | 3.6522e-08 | 3.2418e-08 | 1.4652e-09 | 3.6783e-09 | 1.8689e-09 | 1.3449e-10
86105.859 | 2.7503e-08 | 3.5772e-08 | 7.2418e-10 | 3.7039e-08 | 3.229e-08 | 1.4793e-09 | 3.7089e-09 | 1.8627e-09 | 1.3732e-10
86118.023 | 2.7513e-08 | 3.5388e-08 | 7.2722e-10 | 3.6654e-08 | 3.2284e-08 | 1.4833e-09 | 3.6392e-09 | 1.8866e-09 | 1.344e-10
86130.195 | 2.7172e-08 | 3.5847e-08 | 7.1592e-10 | 3.6847e-08 | 3.1912e-08 | 1.4793e-09 | 3.6602e-09 | 1.8609e-09 | 1.3509e-10
86142.359 | 2.7347e-08 | 3.5715e-08 | 7.3089e-10 | 3.7411e-08 | 3.2466e-08 | 1.4794e-09 | 3.6745e-09 | 1.8565e-09 | 1.3596e-10
86154.523 | 2.7215e-08 | 3.568e-08 | 7.1079e-10 | 3.6813e-08 | 3.2163e-08 | 1.4711e-09 | 3.6737e-09 | 1.8511e-09 | 1.341e-10
86166.695 | 2.7078e-08 | 3.5061e-08 | 7.1132e-10 | 3.6814e-08 | 3.1608e-08 | 1.4593e-09 | 3.647e-09 | 1.8526e-09 | 1.3376e-10
86178.859 | 2.6923e-08 | 3.5436e-08 | 7.0767e-10 | 3.6233e-08 | 3.1924e-08 | 1.4627e-09 | 3.64e-09 | 1.87e-09 | 1.3357e-10
86191.031 | 2.7073e-08 | 3.5909e-08 | 7.1367e-10 | 3.683e-08 | 3.2179e-08 | 1.4842e-09 | 3.7162e-09 | 1.8742e-09 | 1.3545e-10
86203.195 | 2.6911e-08 | 3.5748e-08 | 7.1134e-10 | 3.6808e-08 | 3.1956e-08 | 1.4899e-09 | 3.7512e-09 | 1.8573e-09 | 1.3546e-10
86215.359 | 2.7044e-08 | 3.5768e-08 | 7.2057e-10 | 3.7158e-08 | 3.2417e-08 | 1.4796e-09 | 3.7493e-09 | 1.8897e-09 | 1.3674e-10
86227.531 | 2.7564e-08 | 3.5688e-08 | 7.2886e-10 | 3.6341e-08 | 3.221e-08 | 1.4904e-09 | 3.6747e-09 | 1.8474e-09 | 1.3507e-10
86239.695 | 2.748e-08 | 3.5565e-08 | 7.1641e-10 | 3.6855e-08 | 3.2135e-08 | 1.4873e-09 | 3.6326e-09 | 1.8543e-09 | 1.3307e-10
86251.859 | 2.7336e-08 | 3.5467e-08 | 7.1077e-10 | 3.6733e-08 | 3.1924e-08 | 1.4593e-09 | 3.6642e-09 | 1.854e-09 | 1.3525e-10
86264.031 | 2.7115e-08 | 3.5501e-08 | 7.2003e-10 | 3.7125e-08 | 3.2373e-08 | 1.4678e-09 | 3.6769e-09 | 1.8773e-09 | 1.3306e-10
86276.195 | 2.6814e-08 | 3.5502e-08 | 7.1588e-10 | 3.6409e-08 | 3.1742e-08 | 1.4708e-09 | 3.6836e-09 | 1.857e-09 | 1.3464e-10
86288.367 | 2.7084e-08 | 3.5658e-08 | 7.1754e-10 | 3.7353e-08 | 3.1996e-08 | 1.4799e-09 | 3.6275e-09 | 1.8521e-09 | 1.3317e-10
86300.531 | 2.7282e-08 | 3.5955e-08 | 7.0575e-10 | 3.6929e-08 | 3.198e-08 | 1.4612e-09 | 3.6204e-09 | 1.8395e-09 | 1.342e-10
86312.695 | 2.7218e-08 | 3.5816e-08 | 7.0855e-10 | 3.6862e-08 | 3.2406e-08 | 1.446e-09 | 3.6497e-09 | 1.8501e-09 | 1.324e-10
86324.867 | 2.7146e-08 | 3.5541e-08 | 7.0461e-10 | 3.6997e-08 | 3.2229e-08 | 1.4605e-09 | 3.5905e-09 | 1.8881e-09 | 1.354e-10
86337.031 | 2.7367e-08 | 3.5811e-08 | 7.3332e-10 | 3.737e-08 | 3.1954e-08 | 1.4728e-09 | 3.7177e-09 | 1.8607e-09 | 1.3368e-10
86349.195 | 2.7134e-08 | 3.588e-08 | 7.2528e-10 | 3.7088e-08 | 3.2073e-08 | 1.4641e-09 | 3.6835e-09 | 1.8647e-09 | 1.3461e-10
86361.367 | 2.7255e-08 | 3.5795e-08 | 7.2399e-10 | 3.6897e-08 | 3.2384e-08 | 1.4784e-09 | 3.705e-09 | 1.8802e-09 | 1.3475e-10
86373.531 | 2.7061e-08 | 3.5795e-08 | 7.0893e-10 | 3.6265e-08 | 3.1845e-08 | 1.4717e-09 | 3.6866e-09 | 1.8619e-09 | 1.3204e-10
86385.703 | 2.9344e-08 | 3.5873e-08 | 7.1909e-10 | 3.6754e-08 | 3.2049e-08 | 1.478e-09 | 3.6315e-09 | 1.8297e-09 | 1.3186e-10
86397.867 | 2.9463e-08 | 3.6036e-08 | 7.1135e-10 | 3.6992e-08 | 3.1604e-08 | 1.4503e-09 | 3.6868e-09 | 1.8218e-09 | 1.3101e-10
86410.031 | 2.8433e-08 | 3.5369e-08 | 7.0563e-10 | 3.6582e-08 | 3.1644e-08 | 1.4454e-09 | 3.6203e-09 | 1.8355e-09 | 1.3003e-10
86422.203 | 2.872e-08 | 3.5645e-08 | 6.9163e-10 | 3.661e-08 | 3.153e-08 | 1.4333e-09 | 3.5651e-09 | 1.8245e-09 | 1.2951e-10
86434.367 | 2.7729e-08 | 3.6092e-08 | 6.9158e-10 | 3.6661e-08 | 3.1783e-08 | 1.4383e-09 | 3.5814e-09 | 1.8283e-09 | 1.2998e-10
86446.531 | 2.7596e-08 | 3.5515e-08 | 7.0131e-10 | 3.6711e-08 | 3.1385e-08 | 1.4515e-09 | 3.6588e-09 | 1.8234e-09 | 1.325e-10
86458.703 | 2.822e-08 | 3.5502e-08 | 7.0565e-10 | 3.7049e-08 | 3.1979e-08 | 1.4708e-09 | 3.685e-09 | 1.8564e-09 | 1.3538e-10
86470.867 | 2.6982e-08 | 3.5902e-08 | 7.1868e-10 | 3.6796e-08 | 3.1825e-08 | 1.4781e-09 | 3.7296e-09 | 1.8678e-09 | 1.3656e-10
86483.039 | 2.7926e-08 | 3.5796e-08 | 7.1934e-10 | 3.6912e-08 | 3.2013e-08 | 1.4788e-09 | 3.6609e-09 | 1.8448e-09 | 1.3561e-10
86495.203 | 2.7375e-08 | 3.5825e-08 | 7.0634e-10 | 3.6771e-08 | 3.155e-08 | 1.4611e-09 | 3.6445e-09 | 1.8346e-09 | 1.3378e-10
86507.367 | 2.7329e-08 | 3.5795e-08 | 7.0053e-10 | 3.6292e-08 | 3.1477e-08 | 1.4547e-09 | 3.6092e-09 | 1.8327e-09 | 1.3374e-10
86519.539 | 2.7112e-08 | 3.5289e-08 | 6.9526e-10 | 3.5979e-08 | 3.1587e-08 | 1.45e-09 | 3.5987e-09 | 1.818e-09 | 1.3293e-10
86531.703 | 2.6979e-08 | 3.556e-08 | 6.8548e-10 | 3.5965e-08 | 3.1622e-08 | 1.4479e-09 | 3.5578e-09 | 1.8024e-09 | 1.3126e-10
86543.867 | 2.7497e-08 | 3.5603e-08 | 7.0715e-10 | 3.6126e-08 | 3.1292e-08 | 1.4442e-09 | 3.6235e-09 | 1.8401e-09 | 1.3364e-10
86556.039 | 2.7349e-08 | 3.5639e-08 | 7.0275e-10 | 3.6847e-08 | 3.194e-08 | 1.4614e-09 | 3.6527e-09 | 1.8617e-09 | 1.339e-10
86568.203 | 2.7123e-08 | 3.5665e-08 | 7.1665e-10 | 3.6835e-08 | 3.1953e-08 | 1.4597e-09 | 3.6572e-09 | 1.8675e-09 | 1.3626e-10
86580.375 | 2.73e-08 | 3.6034e-08 | 7.0904e-10 | 3.6557e-08 | 3.1848e-08 | 1.4526e-09 | 3.6585e-09 | 1.8533e-09 | 1.3367e-10
86592.539 | 2.7158e-08 | 3.5697e-08 | 7.1398e-10 | 3.6567e-08 | 3.201e-08 | 1.4794e-09 | 3.6428e-09 | 1.8327e-09 | 1.3293e-10
86604.703 | 2.685e-08 | 3.5393e-08 | 7.0177e-10 | 3.7238e-08 | 3.199e-08 | 1.4566e-09 | 3.6511e-09 | 1.8323e-09 | 1.3491e-10
86616.875 | 2.7131e-08 | 3.5853e-08 | 7.1008e-10 | 3.6584e-08 | 3.1931e-08 | 1.4639e-09 | 3.6938e-09 | 1.8308e-09 | 1.3472e-10
86629.039 | 2.7122e-08 | 3.5598e-08 | 7.0492e-10 | 3.6654e-08 | 3.2039e-08 | 1.4823e-09 | 3.695e-09 | 1.8794e-09 | 1.3716e-10
86641.203 | 2.8279e-08 | 3.6069e-08 | 7.4189e-10 | 3.7677e-08 | 3.2751e-08 | 1.5024e-09 | 3.8117e-09 | 1.9128e-09 | 1.403e-10
86653.375 | 2.8254e-08 | 3.6029e-08 | 7.262e-10 | 3.7263e-08 | 3.2394e-08 | 1.4966e-09 | 3.7493e-09 | 1.8918e-09 | 1.3926e-10
86665.539 | 2.7317e-08 | 3.5717e-08 | 7.3103e-10 | 3.72e-08 | 3.2437e-08 | 1.4935e-09 | 3.7413e-09 | 1.8944e-09 | 1.3853e-10
86677.711 | 2.7164e-08 | 3.5538e-08 | 7.2372e-10 | 3.7661e-08 | 3.2395e-08 | 1.4709e-09 | 3.7266e-09 | 1.8754e-09 | 1.3684e-10
86689.875 | 2.7369e-08 | 3.6087e-08 | 7.2332e-10 | 3.6736e-08 | 3.247e-08 | 1.4854e-09 | 3.7197e-09 | 1.8781e-09 | 1.3717e-10
86702.039 | 2.7108e-08 | 3.5483e-08 | 7.1872e-10 | 3.7396e-08 | 3.2198e-08 | 1.4717e-09 | 3.6686e-09 | 1.8594e-09 | 1.3682e-10
86714.211 | 2.7139e-08 | 3.5325e-08 | 7.2245e-10 | 3.7222e-08 | 3.2322e-08 | 1.4727e-09 | 3.72e-09 | 1.8642e-09 | 1.3613e-10
86726.375 | 2.6892e-08 | 3.5403e-08 | 7.1581e-10 | 3.7185e-08 | 3.2019e-08 | 1.4741e-09 | 3.6699e-09 | 1.8528e-09 | 1.3477e-10
86738.547 | 2.7425e-08 | 3.6194e-08 | 7.1632e-10 | 3.6747e-08 | 3.1961e-08 | 1.4589e-09 | 3.68e-09 | 1.8671e-09 | 1.3701e-10
86750.711 | 2.7301e-08 | 3.5509e-08 | 7.2323e-10 | 3.7327e-08 | 3.2322e-08 | 1.4849e-09 | 3.6625e-09 | 1.8717e-09 | 1.3496e-10
86762.875 | 2.7286e-08 | 3.5642e-08 | 7.2074e-10 | 3.6997e-08 | 3.2809e-08 | 1.49e-09 | 3.7152e-09 | 1.8966e-09 | 1.3981e-10
86775.047 | 2.7498e-08 | 3.5505e-08 | 7.3518e-10 | 3.7256e-08 | 3.2654e-08 | 1.5014e-09 | 3.7414e-09 | 1.9194e-09 | 1.4193e-10
86787.211 | 2.7375e-08 | 3.5932e-08 | 7.4818e-10 | 3.7738e-08 | 3.2443e-08 | 1.4945e-09 | 3.755e-09 | 1.9196e-09 | 1.3952e-10
86799.375 | 2.7376e-08 | 3.5932e-08 | 7.4036e-10 | 3.7451e-08 | 3.2512e-08 | 1.4923e-09 | 3.7772e-09 | 1.9198e-09 | 1.4036e-10
86811.547 | 2.7822e-08 | 3.642e-08 | 7.4943e-10 | 3.7833e-08 | 3.2805e-08 | 1.5099e-09 | 3.8056e-09 | 1.9223e-09 | 1.4171e-10
86823.711 | 2.8031e-08 | 3.6413e-08 | 7.4677e-10 | 3.8223e-08 | 3.2965e-08 | 1.5066e-09 | 3.7847e-09 | 1.9135e-09 | 1.4183e-10
86835.883 | 2.808e-08 | 3.6064e-08 | 7.3965e-10 | 3.7398e-08 | 3.2983e-08 | 1.4985e-09 | 3.7945e-09 | 1.9214e-09 | 1.4042e-10
86848.047 | 2.776e-08 | 3.618e-08 | 7.3519e-10 | 3.7859e-08 | 3.2874e-08 | 1.4911e-09 | 3.7723e-09 | 1.8742e-09 | 1.391e-10
86860.211 | 2.7693e-08 | 3.6054e-08 | 7.3264e-10 | 3.7635e-08 | 3.248e-08 | 1.4781e-09 | 3.7617e-09 | 1.887e-09 | 1.3908e-10
86872.383 | 2.7348e-08 | 3.6434e-08 | 7.3151e-10 | 3.7515e-08 | 3.23e-08 | 1.4852e-09 | 3.6937e-09 | 1.8735e-09 | 1.368e-10
86884.547 | 2.7921e-08 | 3.606e-08 | 7.2797e-10 | 3.7456e-08 | 3.2873e-08 | 1.4869e-09 | 3.6884e-09 | 1.8868e-09 | 1.3898e-10
86896.711 | 2.7737e-08 | 3.6604e-08 | 7.4548e-10 | 3.8589e-08 | 3.3097e-08 | 1.5065e-09 | 3.7744e-09 | 1.9276e-09 | 1.4044e-10
86908.883 | 2.7621e-08 | 3.705e-08 | 7.4054e-10 | 3.826e-08 | 3.3288e-08 | 1.5166e-09 | 3.8635e-09 | 1.9527e-09 | 1.4241e-10
86921.047 | 2.8431e-08 | 3.6653e-08 | 7.6045e-10 | 3.8519e-08 | 3.3611e-08 | 1.52e-09 | 3.8592e-09 | 1.9376e-09 | 1.4252e-10
86933.219 | 2.7854e-08 | 3.6564e-08 | 7.6273e-10 | 3.8254e-08 | 3.3248e-08 | 1.5134e-09 | 3.9024e-09 | 1.9535e-09 | 1.4212e-10
86945.383 | 2.8183e-08 | 3.6235e-08 | 7.5711e-10 | 3.867e-08 | 3.3482e-08 | 1.5271e-09 | 3.8298e-09 | 1.9547e-09 | 1.4388e-10
86957.547 | 2.8105e-08 | 3.6214e-08 | 7.6603e-10 | 3.9091e-08 | 3.3657e-08 | 1.5186e-09 | 3.8666e-09 | 1.9545e-09 | 1.44e-10
86969.719 | 2.8117e-08 | 3.6745e-08 | 7.6013e-10 | 3.9246e-08 | 3.3665e-08 | 1.5409e-09 | 3.8759e-09 | 1.9342e-09 | 1.4322e-10
86981.883 | 2.794e-08 | 3.6411e-08 | 7.622e-10 | 3.9012e-08 | 3.3616e-08 | 1.5107e-09 | 3.8649e-09 | 1.9605e-09 | 1.4144e-10
86994.047 | 2.7824e-08 | 3.6428e-08 | 7.486e-10 | 3.8525e-08 | 3.3017e-08 | 1.4972e-09 | 3.7869e-09 | 1.9131e-09 | 1.4132e-10
87006.219 | 2.7597e-08 | 3.6145e-08 | 7.3816e-10 | 3.8087e-08 | 3.291e-08 | 1.4956e-09 | 3.8071e-09 | 1.9192e-09 | 1.3996e-10
87018.383 | 2.7544e-08 | 3.6242e-08 | 7.3952e-10 | 3.8371e-08 | 3.2801e-08 | 1.514e-09 | 3.8056e-09 | 1.9312e-09 | 1.4233e-10
87030.555 | 2.8206e-08 | 3.6327e-08 | 7.3823e-10 | 3.7971e-08 | 3.3107e-08 | 1.5095e-09 | 3.8165e-09 | 1.9162e-09 | 1.398e-10
87042.719 | 2.8108e-08 | 3.6503e-08 | 7.5062e-10 | 3.8047e-08 | 3.3245e-08 | 1.4959e-09 | 3.8055e-09 | 1.9489e-09 | 1.4271e-10
87054.883 | 2.7531e-08 | 3.6217e-08 | 7.4818e-10 | 3.7955e-08 | 3.2691e-08 | 1.5136e-09 | 3.8283e-09 | 1.9421e-09 | 1.418e-10
87067.055 | 2.8066e-08 | 3.6448e-08 | 7.4557e-10 | 3.8728e-08 | 3.3297e-08 | 1.5161e-09 | 3.8405e-09 | 1.9383e-09 | 1.4342e-10
87079.219 | 2.8727e-08 | 3.6225e-08 | 7.5956e-10 | 3.8844e-08 | 3.3432e-08 | 1.5315e-09 | 3.8584e-09 | 1.9584e-09 | 1.4384e-10
87091.383 | 2.8091e-08 | 3.6596e-08 | 7.7063e-10 | 3.873e-08 | 3.3568e-08 | 1.5235e-09 | 3.8479e-09 | 1.957e-09 | 1.45e-10
87103.555 | 2.8491e-08 | 3.6821e-08 | 7.6244e-10 | 3.8286e-08 | 3.3383e-08 | 1.5354e-09 | 3.8736e-09 | 1.939e-09 | 1.4422e-10
87115.719 | 2.8327e-08 | 3.6982e-08 | 7.5208e-10 | 3.8521e-08 | 3.3804e-08 | 1.5105e-09 | 3.838e-09 | 1.9521e-09 | 1.4321e-10
87127.891 | 2.8535e-08 | 3.6867e-08 | 7.6066e-10 | 3.8582e-08 | 3.3276e-08 | 1.5245e-09 | 3.8985e-09 | 1.9552e-09 | 1.4566e-10
87140.055 | 2.8427e-08 | 3.7134e-08 | 7.4544e-10 | 3.8761e-08 | 3.3242e-08 | 1.5175e-09 | 3.7996e-09 | 1.9478e-09 | 1.4446e-10
87152.219 | 2.8187e-08 | 3.6714e-08 | 7.6336e-10 | 3.923e-08 | 3.3609e-08 | 1.5282e-09 | 3.8295e-09 | 1.9345e-09 | 1.4374e-10
87164.391 | 2.8035e-08 | 3.6502e-08 | 7.4723e-10 | 3.8031e-08 | 3.3348e-08 | 1.5202e-09 | 3.8765e-09 | 1.9496e-09 | 1.4541e-10
87176.555 | 2.7805e-08 | 3.6629e-08 | 7.5922e-10 | 3.8582e-08 | 3.3598e-08 | 1.534e-09 | 3.8542e-09 | 1.9633e-09 | 1.4453e-10
87188.719 | 2.7989e-08 | 3.6279e-08 | 7.4815e-10 | 3.8579e-08 | 3.3003e-08 | 1.5108e-09 | 3.8331e-09 | 1.9244e-09 | 1.4175e-10
87200.891 | 2.7647e-08 | 3.6237e-08 | 7.4963e-10 | 3.905e-08 | 3.3508e-08 | 1.5119e-09 | 3.812e-09 | 1.9389e-09 | 1.4272e-10
87213.055 | 2.7428e-08 | 3.6152e-08 | 7.3448e-10 | 3.8509e-08 | 3.3694e-08 | 1.5026e-09 | 3.7953e-09 | 1.9229e-09 | 1.4091e-10
87225.227 | 2.7466e-08 | 3.6255e-08 | 7.4354e-10 | 3.7733e-08 | 3.3146e-08 | 1.4919e-09 | 3.7943e-09 | 1.9359e-09 | 1.4137e-10
87237.391 | 2.8269e-08 | 3.6498e-08 | 7.4682e-10 | 3.8195e-08 | 3.3713e-08 | 1.5145e-09 | 3.8278e-09 | 1.9577e-09 | 1.4353e-10
87249.555 | 2.7809e-08 | 3.6315e-08 | 7.5405e-10 | 3.8364e-08 | 3.3872e-08 | 1.5142e-09 | 3.7996e-09 | 1.9445e-09 | 1.4356e-10
87261.727 | 2.8171e-08 | 3.6227e-08 | 7.4655e-10 | 3.7995e-08 | 3.3154e-08 | 1.4939e-09 | 3.7932e-09 | 1.9365e-09 | 1.4188e-10
87273.891 | 2.7872e-08 | 3.6126e-08 | 7.394e-10 | 3.7999e-08 | 3.2956e-08 | 1.4829e-09 | 3.7734e-09 | 1.9275e-09 | 1.4238e-10
87286.055 | 2.7866e-08 | 3.6015e-08 | 7.4409e-10 | 3.8229e-08 | 3.2861e-08 | 1.4774e-09 | 3.7719e-09 | 1.905e-09 | 1.3976e-10
87298.227 | 2.7703e-08 | 3.5972e-08 | 7.2907e-10 | 3.7409e-08 | 3.2657e-08 | 1.497e-09 | 3.7226e-09 | 1.9006e-09 | 1.4084e-10
87310.391 | 2.7732e-08 | 3.6527e-08 | 7.349e-10 | 3.8355e-08 | 3.3106e-08 | 1.5049e-09 | 3.8518e-09 | 1.9526e-09 | 1.4384e-10
87322.563 | 2.7841e-08 | 3.5765e-08 | 7.6093e-10 | 3.8789e-08 | 3.3346e-08 | 1.5009e-09 | 3.8693e-09 | 1.9451e-09 | 1.4412e-10
87334.727 | 2.8049e-08 | 3.5872e-08 | 7.542e-10 | 3.8106e-08 | 3.3212e-08 | 1.4951e-09 | 3.8375e-09 | 1.9279e-09 | 1.4224e-10
87346.891 | 2.7798e-08 | 3.5785e-08 | 7.5239e-10 | 3.8314e-08 | 3.2765e-08 | 1.5122e-09 | 3.8269e-09 | 1.9392e-09 | 1.4225e-10
87359.063 | 2.7673e-08 | 3.5441e-08 | 7.565e-10 | 3.8468e-08 | 3.2815e-08 | 1.561e-09 | 3.7937e-09 | 1.9175e-09 | 1.4208e-10
87371.227 | 2.7672e-08 | 3.5994e-08 | 7.4972e-10 | 3.839e-08 | 3.2653e-08 | 1.5586e-09 | 3.8054e-09 | 1.919e-09 | 1.4271e-10
87383.391 | 2.8005e-08 | 3.609e-08 | 7.5508e-10 | 3.8156e-08 | 3.287e-08 | 1.5511e-09 | 3.8152e-09 | 1.9188e-09 | 1.4413e-10
87395.563 | 2.7657e-08 | 3.5681e-08 | 7.5164e-10 | 3.882e-08 | 3.3096e-08 | 1.5677e-09 | 3.8055e-09 | 1.9311e-09 | 1.4221e-10
87407.727 | 2.8101e-08 | 3.5926e-08 | 7.5794e-10 | 3.8709e-08 | 3.3307e-08 | 1.577e-09 | 3.825e-09 | 1.9614e-09 | 1.4354e-10
87419.898 | 2.8019e-08 | 3.6025e-08 | 7.6219e-10 | 3.8595e-08 | 3.3782e-08 | 1.5905e-09 | 3.8813e-09 | 1.9558e-09 | 1.4633e-10
87432.063 | 2.7992e-08 | 3.6008e-08 | 7.5906e-10 | 3.8905e-08 | 3.3237e-08 | 1.5691e-09 | 3.8495e-09 | 1.9472e-09 | 1.4374e-10
87444.227 | 2.7622e-08 | 3.5749e-08 | 7.6268e-10 | 3.8553e-08 | 3.2941e-08 | 1.5626e-09 | 3.8207e-09 | 1.9197e-09 | 1.4252e-10
87456.398 | 2.7396e-08 | 3.5559e-08 | 7.4869e-10 | 3.8492e-08 | 3.2983e-08 | 1.5407e-09 | 3.8043e-09 | 1.9222e-09 | 1.4139e-10
87468.563 | 2.753e-08 | 3.6081e-08 | 7.5553e-10 | 3.8215e-08 | 3.283e-08 | 1.5577e-09 | 3.8298e-09 | 1.945e-09 | 1.4316e-10
87480.727 | 2.7939e-08 | 3.5705e-08 | 7.6218e-10 | 3.8511e-08 | 3.3083e-08 | 1.5692e-09 | 3.8605e-09 | 1.9511e-09 | 1.4502e-10
87492.898 | 2.8212e-08 | 3.6741e-08 | 7.5994e-10 | 3.8633e-08 | 3.3276e-08 | 1.5795e-09 | 3.8598e-09 | 1.9412e-09 | 1.4296e-10
87505.063 | 2.8724e-08 | 3.6239e-08 | 7.699e-10 | 3.8903e-08 | 3.3776e-08 | 1.6073e-09 | 3.8948e-09 | 1.9594e-09 | 1.469e-10
87517.234 | 2.8076e-08 | 3.6786e-08 | 7.6883e-10 | 3.9841e-08 | 3.3666e-08 | 1.5809e-09 | 3.8562e-09 | 1.9753e-09 | 1.454e-10
87529.398 | 2.8474e-08 | 3.6556e-08 | 7.6696e-10 | 3.9206e-08 | 3.3833e-08 | 1.5921e-09 | 3.8857e-09 | 1.9465e-09 | 1.4671e-10
87541.563 | 2.8361e-08 | 3.6766e-08 | 7.6319e-10 | 3.9393e-08 | 3.4035e-08 | 1.5834e-09 | 3.8846e-09 | 1.9664e-09 | 1.464e-10
87553.734 | 2.8401e-08 | 3.7613e-08 | 7.6277e-10 | 3.9217e-08 | 3.4101e-08 | 1.5815e-09 | 3.877e-09 | 1.9478e-09 | 1.4538e-10
87565.898 | 2.8665e-08 | 3.7825e-08 | 7.5822e-10 | 3.9464e-08 | 3.4093e-08 | 1.5913e-09 | 3.9276e-09 | 1.9915e-09 | 1.4604e-10
87578.063 | 2.8474e-08 | 3.7266e-08 | 7.8128e-10 | 3.9903e-08 | 3.3931e-08 | 1.5971e-09 | 3.9134e-09 | 1.9853e-09 | 1.4559e-10
87590.234 | 2.8766e-08 | 3.7527e-08 | 7.7637e-10 | 3.9465e-08 | 3.384e-08 | 1.5959e-09 | 3.9129e-09 | 1.9801e-09 | 1.4485e-10
87602.398 | 2.8049e-08 | 3.7448e-08 | 7.7343e-10 | 3.9283e-08 | 3.3508e-08 | 1.5789e-09 | 3.8859e-09 | 1.9512e-09 | 1.4406e-10
87614.57 | 2.8143e-08 | 3.7212e-08 | 7.6335e-10 | 3.9213e-08 | 3.3473e-08 | 1.561e-09 | 3.8377e-09 | 1.9441e-09 | 1.4239e-10
87626.734 | 2.829e-08 | 3.7383e-08 | 7.683e-10 | 3.939e-08 | 3.3656e-08 | 1.5728e-09 | 3.8895e-09 | 1.9775e-09 | 1.4394e-10
87638.898 | 2.8779e-08 | 3.7211e-08 | 7.6952e-10 | 3.9732e-08 | 3.3594e-08 | 1.5802e-09 | 3.8963e-09 | 1.9784e-09 | 1.4598e-10
87651.07 | 2.8702e-08 | 3.7524e-08 | 7.8784e-10 | 4.0256e-08 | 3.397e-08 | 1.6058e-09 | 3.8997e-09 | 2.0173e-09 | 1.4835e-10
87663.234 | 2.8732e-08 | 3.6793e-08 | 7.8449e-10 | 3.9943e-08 | 3.4414e-08 | 1.5855e-09 | 3.954e-09 | 2.0066e-09 | 1.481e-10
87675.398 | 2.8691e-08 | 3.7613e-08 | 7.8595e-10 | 3.9601e-08 | 3.453e-08 | 1.5894e-09 | 3.9308e-09 | 1.9847e-09 | 1.4624e-10
87687.57 | 2.8349e-08 | 3.7313e-08 | 7.7246e-10 | 4.0014e-08 | 3.4051e-08 | 1.5802e-09 | 3.9208e-09 | 1.9693e-09 | 1.4611e-10
87699.734 | 2.955e-08 | 3.736e-08 | 7.654e-10 | 4.0149e-08 | 3.4327e-08 | 1.6042e-09 | 3.9082e-09 | 1.9918e-09 | 1.475e-10
87711.906 | 2.8692e-08 | 3.6914e-08 | 7.7481e-10 | 4.0145e-08 | 3.4182e-08 | 1.5908e-09 | 3.938e-09 | 1.9928e-09 | 1.4785e-10
87724.07 | 2.8349e-08 | 3.7018e-08 | 7.8356e-10 | 4.0232e-08 | 3.4375e-08 | 1.587e-09 | 3.9845e-09 | 1.9981e-09 | 1.4688e-10
87736.234 | 2.9089e-08 | 3.7497e-08 | 7.9009e-10 | 3.9915e-08 | 3.4027e-08 | 1.5848e-09 | 3.9505e-09 | 2.0001e-09 | 1.4761e-10
87748.406 | 2.8361e-08 | 3.7306e-08 | 7.8596e-10 | 3.9724e-08 | 3.405e-08 | 1.5848e-09 | 3.9195e-09 | 1.9664e-09 | 1.4873e-10
87760.57 | 2.8894e-08 | 3.7456e-08 | 7.9886e-10 | 4.0474e-08 | 3.4534e-08 | 1.6011e-09 | 3.955e-09 | 2.0191e-09 | 1.4981e-10
87772.734 | 2.9649e-08 | 3.7726e-08 | 7.9601e-10 | 4.0012e-08 | 3.4419e-08 | 1.6096e-09 | 3.9553e-09 | 1.9773e-09 | 1.4665e-10
87784.906 | 2.9137e-08 | 3.7458e-08 | 7.7463e-10 | 3.9932e-08 | 3.3774e-08 | 1.5931e-09 | 3.9749e-09 | 2.0027e-09 | 1.4744e-10
87797.07 | 2.8939e-08 | 3.74e-08 | 7.6999e-10 | 4.0252e-08 | 3.432e-08 | 1.5839e-09 | 3.9122e-09 | 1.9855e-09 | 1.4658e-10
87809.242 | 2.8584e-08 | 3.7382e-08 | 7.6542e-10 | 4.0113e-08 | 3.4727e-08 | 1.5854e-09 | 3.9359e-09 | 1.9905e-09 | 1.4592e-10
87821.406 | 2.9493e-08 | 3.7811e-08 | 7.7554e-10 | 3.9798e-08 | 3.4382e-08 | 1.5741e-09 | 3.9175e-09 | 1.9959e-09 | 1.4772e-10
87833.57 | 2.8971e-08 | 3.7873e-08 | 7.686e-10 | 4.0384e-08 | 3.4274e-08 | 1.5795e-09 | 3.9375e-09 | 1.9842e-09 | 1.4774e-10
87845.742 | 2.9532e-08 | 3.7332e-08 | 7.8512e-10 | 4.026e-08 | 3.5021e-08 | 1.5801e-09 | 3.9671e-09 | 1.9998e-09 | 1.4882e-10
87857.906 | 2.9245e-08 | 3.7551e-08 | 8.0602e-10 | 4.0607e-08 | 3.4913e-08 | 1.7907e-09 | 4.0157e-09 | 2.007e-09 | 1.5095e-10
87870.07 | 2.9668e-08 | 3.7518e-08 | 7.9958e-10 | 4.0482e-08 | 3.4359e-08 | 1.7564e-09 | 3.9416e-09 | 1.9915e-09 | 1.4804e-10
87882.242 | 2.8796e-08 | 3.7651e-08 | 7.963e-10 | 3.9984e-08 | 3.4376e-08 | 1.7173e-09 | 3.9236e-09 | 1.9792e-09 | 1.4916e-10
87894.406 | 2.9237e-08 | 3.7742e-08 | 8.044e-10 | 4.0388e-08 | 3.447e-08 | 1.7317e-09 | 4.0004e-09 | 1.9971e-09 | 1.511e-10
87906.578 | 2.962e-08 | 3.792e-08 | 8.0891e-10 | 4.0291e-08 | 3.4643e-08 | 1.708e-09 | 4.0001e-09 | 2.0028e-09 | 1.5053e-10
87918.742 | 2.8996e-08 | 3.7611e-08 | 7.9863e-10 | 4.0304e-08 | 3.4691e-08 | 1.6874e-09 | 3.9729e-09 | 2.0109e-09 | 1.4902e-10
87930.906 | 2.9044e-08 | 3.771e-08 | 7.972e-10 | 4.0458e-08 | 3.4581e-08 | 1.6923e-09 | 4.0207e-09 | 2.022e-09 | 1.5085e-10
87943.078 | 2.9188e-08 | 3.795e-08 | 8.0529e-10 | 4.0364e-08 | 3.4297e-08 | 1.6443e-09 | 3.9894e-09 | 2.0009e-09 | 1.4969e-10
87955.242 | 2.9283e-08 | 3.8395e-08 | 7.8747e-10 | 4.0111e-08 | 3.4841e-08 | 1.6471e-09 | 3.9595e-09 | 1.9772e-09 | 1.4973e-10
87967.406 | 2.9786e-08 | 3.8121e-08 | 7.8497e-10 | 4.0218e-08 | 3.4154e-08 | 1.6221e-09 | 3.9252e-09 | 2.0175e-09 | 1.4981e-10
87979.578 | 2.8883e-08 | 3.7637e-08 | 7.9412e-10 | 4.0108e-08 | 3.4556e-08 | 1.6151e-09 | 3.9646e-09 | 2.0082e-09 | 1.4863e-10
87991.742 | 2.8684e-08 | 3.7608e-08 | 7.8109e-10 | 4.0434e-08 | 3.4342e-08 | 1.5975e-09 | 3.9624e-09 | 2.0113e-09 | 1.4861e-10
88003.914 | 2.8762e-08 | 3.7871e-08 | 7.7764e-10 | 4.036e-08 | 3.4578e-08 | 1.6151e-09 | 3.9587e-09 | 2.0092e-09 | 1.484e-10
88016.078 | 2.8674e-08 | 3.7782e-08 | 7.7702e-10 | 4.0187e-08 | 3.4283e-08 | 1.5969e-09 | 3.9727e-09 | 1.9931e-09 | 1.4892e-10
88028.242 | 2.8985e-08 | 3.8737e-08 | 7.8824e-10 | 4.0578e-08 | 3.4522e-08 | 1.6257e-09 | 4.0274e-09 | 2.0216e-09 | 1.4862e-10
88040.414 | 2.9047e-08 | 3.8176e-08 | 7.9689e-10 | 4.1296e-08 | 3.4625e-08 | 1.612e-09 | 3.9581e-09 | 2.0158e-09 | 1.4921e-10
88052.578 | 2.9223e-08 | 3.8109e-08 | 7.8857e-10 | 4.0354e-08 | 3.443e-08 | 1.6159e-09 | 3.9808e-09 | 2.017e-09 | 1.5074e-10
88064.742 | 2.9358e-08 | 3.8047e-08 | 8.0115e-10 | 4.0764e-08 | 3.4607e-08 | 1.6387e-09 | 3.9778e-09 | 2.0239e-09 | 1.4961e-10
88076.914 | 2.9095e-08 | 3.7934e-08 | 8.0287e-10 | 4.0469e-08 | 3.4911e-08 | 1.6748e-09 | 4.0047e-09 | 2.0004e-09 | 1.5e-10
88089.078 | 2.9241e-08 | 3.8134e-08 | 7.9484e-10 | 4.0165e-08 | 3.4222e-08 | 1.6842e-09 | 3.9235e-09 | 1.9953e-09 | 1.4774e-10
88101.25 | 2.935e-08 | 3.7958e-08 | 7.8011e-10 | 3.9757e-08 | 3.4886e-08 | 1.6968e-09 | 3.9611e-09 | 1.9903e-09 | 1.4763e-10
88113.414 | 2.9594e-08 | 3.8292e-08 | 7.8895e-10 | 4.0462e-08 | 3.4571e-08 | 1.6636e-09 | 3.9055e-09 | 2.0045e-09 | 1.4781e-10
88125.578 | 2.9203e-08 | 3.796e-08 | 7.87e-10 | 3.9997e-08 | 3.438e-08 | 1.6699e-09 | 3.9197e-09 | 1.9892e-09 | 1.4901e-10
88137.75 | 2.9475e-08 | 3.8291e-08 | 7.9117e-10 | 4.0057e-08 | 3.4263e-08 | 1.6787e-09 | 3.9341e-09 | 2.0028e-09 | 1.5111e-10
88149.914 | 2.9265e-08 | 3.7709e-08 | 7.8409e-10 | 4.0506e-08 | 3.4704e-08 | 1.6604e-09 | 3.9849e-09 | 2.0106e-09 | 1.4948e-10
88162.078 | 2.9173e-08 | 3.8033e-08 | 7.9908e-10 | 4.0273e-08 | 3.4988e-08 | 1.6751e-09 | 3.9748e-09 | 2.0252e-09 | 1.5017e-10
88174.25 | 2.9466e-08 | 3.8324e-08 | 7.8913e-10 | 4.0319e-08 | 3.4522e-08 | 1.6654e-09 | 3.987e-09 | 2.0258e-09 | 1.5057e-10
88186.414 | 2.9137e-08 | 3.8189e-08 | 7.9753e-10 | 4.0866e-08 | 3.4646e-08 | 1.6649e-09 | 3.9579e-09 | 2.0187e-09 | 1.4966e-10
88198.586 | 2.9611e-08 | 3.8408e-08 | 7.9794e-10 | 4.0887e-08 | 3.4825e-08 | 1.6808e-09 | 4.0114e-09 | 2.0231e-09 | 1.499e-10
88210.75 | 2.9645e-08 | 3.8735e-08 | 7.8793e-10 | 4.1185e-08 | 3.4849e-08 | 1.6733e-09 | 4.0132e-09 | 2.0149e-09 | 1.4978e-10
88222.914 | 2.9374e-08 | 3.9054e-08 | 7.8989e-10 | 4.0753e-08 | 3.5178e-08 | 1.6717e-09 | 4.0282e-09 | 2.0087e-09 | 1.4964e-10
88235.086 | 3.0156e-08 | 3.8804e-08 | 8.0166e-10 | 4.091e-08 | 3.463e-08 | 1.6855e-09 | 4.0096e-09 | 2.0176e-09 | 1.4892e-10
88247.25 | 2.9499e-08 | 3.8796e-08 | 7.9144e-10 | 4.1019e-08 | 3.4877e-08 | 1.6708e-09 | 3.9173e-09 | 2.0223e-09 | 1.4751e-10
88259.422 | 2.96e-08 | 3.8819e-08 | 7.9331e-10 | 4.0815e-08 | 3.4826e-08 | 1.6566e-09 | 3.9571e-09 | 2.0124e-09 | 1.4948e-10
88271.586 | 2.9572e-08 | 3.8781e-08 | 7.9807e-10 | 4.0726e-08 | 3.526e-08 | 1.6618e-09 | 3.9851e-09 | 2.0135e-09 | 1.5005e-10
88283.75 | 2.8925e-08 | 3.8916e-08 | 7.9936e-10 | 4.0996e-08 | 3.4947e-08 | 1.6601e-09 | 3.9757e-09 | 2.0209e-09 | 1.5044e-10
88295.922 | 2.9616e-08 | 3.9239e-08 | 8.0777e-10 | 4.0937e-08 | 3.532e-08 | 1.6889e-09 | 4.071e-09 | 2.052e-09 | 1.5147e-10
88308.086 | 2.9448e-08 | 3.8421e-08 | 8.234e-10 | 4.1197e-08 | 3.4994e-08 | 1.6978e-09 | 4.0469e-09 | 2.0512e-09 | 1.5196e-10
88320.25 | 2.9182e-08 | 3.7982e-08 | 8.1481e-10 | 4.144e-08 | 3.5624e-08 | 1.6882e-09 | 4.0151e-09 | 2.0516e-09 | 1.5238e-10
88332.422 | 2.9749e-08 | 3.8949e-08 | 8.1073e-10 | 4.1664e-08 | 3.5587e-08 | 1.6913e-09 | 4.036e-09 | 2.0302e-09 | 1.5253e-10
88344.586 | 3.0768e-08 | 3.9243e-08 | 7.9297e-10 | 4.1261e-08 | 3.5444e-08 | 1.6854e-09 | 4.0027e-09 | 2.0382e-09 | 1.52e-10
88356.758 | 3.0499e-08 | 3.9335e-08 | 7.959e-10 | 4.0874e-08 | 3.5362e-08 | 1.6861e-09 | 4.0323e-09 | 2.0003e-09 | 1.5276e-10
88368.922 | 3.027e-08 | 3.8994e-08 | 7.9602e-10 | 4.1069e-08 | 3.5262e-08 | 1.6652e-09 | 3.988e-09 | 2.015e-09 | 1.4972e-10
88381.086 | 2.9881e-08 | 3.8562e-08 | 7.941e-10 | 4.0696e-08 | 3.5098e-08 | 1.6826e-09 | 4.0069e-09 | 2.0107e-09 | 1.4918e-10
88393.258 | 2.9291e-08 | 3.841e-08 | 7.9003e-10 | 4.0747e-08 | 3.4703e-08 | 1.6535e-09 | 3.9976e-09 | 2.0114e-09 | 1.4865e-10
88405.422 | 2.9559e-08 | 3.9106e-08 | 7.8749e-10 | 4.1121e-08 | 3.5056e-08 | 1.6687e-09 | 3.993e-09 | 2.012e-09 | 1.5015e-10
88417.586 | 2.9229e-08 | 3.8877e-08 | 7.9103e-10 | 4.1234e-08 | 3.4961e-08 | 1.6735e-09 | 4.0044e-09 | 2.0191e-09 | 1.4993e-10
88429.758 | 2.9796e-08 | 3.9269e-08 | 7.9539e-10 | 4.0868e-08 | 3.5093e-08 | 1.6702e-09 | 4.0254e-09 | 2.0231e-09 | 1.5194e-10
88441.922 | 3.0046e-08 | 3.8607e-08 | 8.0479e-10 | 4.1507e-08 | 3.5567e-08 | 1.6989e-09 | 3.9993e-09 | 2.022e-09 | 1.5236e-10
88454.094 | 3.0118e-08 | 3.8615e-08 | 8.1735e-10 | 4.1245e-08 | 3.5733e-08 | 1.6698e-09 | 4.0665e-09 | 2.0499e-09 | 1.5115e-10
88466.258 | 3.0008e-08 | 3.8568e-08 | 8.0601e-10 | 4.138e-08 | 3.5634e-08 | 1.6739e-09 | 4.047e-09 | 2.0367e-09 | 1.5306e-10
88478.422 | 2.9883e-08 | 3.8863e-08 | 7.9947e-10 | 4.127e-08 | 3.5105e-08 | 1.7033e-09 | 4.0637e-09 | 2.0475e-09 | 1.508e-10
88490.594 | 2.967e-08 | 3.8205e-08 | 7.9579e-10 | 4.0478e-08 | 3.5257e-08 | 1.6499e-09 | 3.9693e-09 | 2.0359e-09 | 1.5015e-10
88502.758 | 2.9196e-08 | 3.7798e-08 | 7.9722e-10 | 4.1037e-08 | 3.4644e-08 | 1.6734e-09 | 4.0018e-09 | 2.0138e-09 | 1.508e-10
88514.922 | 2.9119e-08 | 3.837e-08 | 7.9331e-10 | 4.0575e-08 | 3.475e-08 | 1.676e-09 | 3.9801e-09 | 2.0318e-09 | 1.4965e-10
88527.094 | 2.9285e-08 | 3.8308e-08 | 7.9207e-10 | 4.049e-08 | 3.4974e-08 | 1.6582e-09 | 4.0106e-09 | 2.0355e-09 | 1.497e-10
88539.258 | 2.9089e-08 | 3.8171e-08 | 7.8797e-10 | 4.0753e-08 | 3.4778e-08 | 1.6589e-09 | 3.9764e-09 | 2.0101e-09 | 1.5013e-10
88551.43 | 2.9369e-08 | 3.849e-08 | 7.85e-10 | 4.1228e-08 | 3.524e-08 | 1.663e-09 | 4.0194e-09 | 2.0299e-09 | 1.5128e-10
88563.594 | 2.9394e-08 | 3.8458e-08 | 7.8599e-10 | 4.0814e-08 | 3.5099e-08 | 1.6657e-09 | 4.0101e-09 | 2.0304e-09 | 1.4913e-10
88575.758 | 2.9277e-08 | 3.8238e-08 | 7.8502e-10 | 4.0396e-08 | 3.4757e-08 | 1.6597e-09 | 3.9569e-09 | 2.0113e-09 | 1.5084e-10
88587.93 | 2.9718e-08 | 3.8634e-08 | 7.8927e-10 | 4.0751e-08 | 3.5365e-08 | 1.6611e-09 | 4.0428e-09 | 2.0159e-09 | 1.5017e-10
88600.094 | 2.9427e-08 | 3.8544e-08 | 7.9286e-10 | 4.1325e-08 | 3.5057e-08 | 1.6621e-09 | 3.9732e-09 | 2.0138e-09 | 1.5037e-10
88612.258 | 2.899e-08 | 3.7654e-08 | 8.0705e-10 | 4.1092e-08 | 3.5314e-08 | 1.6565e-09 | 4.0271e-09 | 2.0283e-09 | 1.5247e-10
88624.43 | 2.946e-08 | 3.7826e-08 | 8.1218e-10 | 4.1451e-08 | 3.5171e-08 | 1.6623e-09 | 3.9832e-09 | 2.0355e-09 | 1.5062e-10
88636.594 | 2.9076e-08 | 3.7996e-08 | 8.0172e-10 | 4.0977e-08 | 3.4759e-08 | 1.664e-09 | 4.0138e-09 | 2.0045e-09 | 1.5055e-10
88648.766 | 2.9546e-08 | 3.7927e-08 | 7.8739e-10 | 4.0533e-08 | 3.4633e-08 | 1.6421e-09 | 3.97e-09 | 2.0223e-09 | 1.4867e-10
88660.93 | 2.9286e-08 | 3.7472e-08 | 7.8866e-10 | 4.0639e-08 | 3.456e-08 | 1.6636e-09 | 3.9768e-09 | 2.0117e-09 | 1.4899e-10
88673.094 | 2.9402e-08 | 3.8134e-08 | 8.0721e-10 | 4.1153e-08 | 3.5057e-08 | 1.6902e-09 | 4.0512e-09 | 2.0486e-09 | 1.5016e-10
88685.266 | 2.9357e-08 | 3.801e-08 | 7.9549e-10 | 4.1076e-08 | 3.5454e-08 | 1.6755e-09 | 4.0269e-09 | 2.0359e-09 | 1.5042e-10
88697.43 | 2.9481e-08 | 3.8321e-08 | 7.9688e-10 | 4.1107e-08 | 3.5752e-08 | 1.6726e-09 | 4.038e-09 | 2.0389e-09 | 1.4991e-10
88709.594 | 2.9095e-08 | 3.8135e-08 | 7.7434e-10 | 4.0272e-08 | 3.5176e-08 | 1.655e-09 | 3.9905e-09 | 2.0301e-09 | 1.4796e-10
88721.766 | 2.9461e-08 | 3.8766e-08 | 7.8578e-10 | 4.0704e-08 | 3.4816e-08 | 1.6593e-09 | 3.96e-09 | 2.0066e-09 | 1.4978e-10
88733.93 | 2.915e-08 | 3.808e-08 | 7.9377e-10 | 4.0605e-08 | 3.4826e-08 | 1.6568e-09 | 3.9687e-09 | 2.0195e-09 | 1.4948e-10
88746.102 | 2.952e-08 | 3.8072e-08 | 7.9778e-10 | 4.0837e-08 | 3.5571e-08 | 1.6564e-09 | 3.9804e-09 | 2.0135e-09 | 1.5028e-10
88758.266 | 2.8912e-08 | 3.7943e-08 | 7.9349e-10 | 4.0599e-08 | 3.4676e-08 | 1.6528e-09 | 3.9877e-09 | 1.9754e-09 | 1.5052e-10
88770.43 | 2.9463e-08 | 3.7386e-08 | 7.8735e-10 | 4.0534e-08 | 3.4642e-08 | 1.6548e-09 | 3.9716e-09 | 1.9892e-09 | 1.4937e-10
88782.602 | 2.9348e-08 | 3.7632e-08 | 7.8659e-10 | 4.0025e-08 | 3.4498e-08 | 1.6407e-09 | 3.9693e-09 | 2.0063e-09 | 1.5167e-10
88794.766 | 2.9393e-08 | 3.7886e-08 | 7.9646e-10 | 4.0718e-08 | 3.5096e-08 | 1.6604e-09 | 4.0661e-09 | 2.0351e-09 | 1.5182e-10
88806.93 | 3.0283e-08 | 3.817e-08 | 8.042e-10 | 4.1514e-08 | 3.5608e-08 | 1.6851e-09 | 4.0736e-09 | 2.036e-09 | 1.5166e-10
88819.102 | 3.0115e-08 | 3.9567e-08 | 7.9396e-10 | 4.1134e-08 | 3.5707e-08 | 1.677e-09 | 4.0264e-09 | 2.0514e-09 | 1.5052e-10
88831.266 | 2.9692e-08 | 3.9064e-08 | 7.9238e-10 | 4.1127e-08 | 3.5498e-08 | 1.6583e-09 | 4.0308e-09 | 2.0342e-09 | 1.4932e-10
88843.438 | 2.9917e-08 | 3.914e-08 | 7.9121e-10 | 4.0976e-08 | 3.5118e-08 | 1.6349e-09 | 3.9358e-09 | 2.0062e-09 | 1.4943e-10
88855.602 | 2.9808e-08 | 3.9252e-08 | 7.8903e-10 | 4.0707e-08 | 3.5133e-08 | 1.668e-09 | 4.0445e-09 | 2.0167e-09 | 1.5138e-10
88867.766 | 2.9894e-08 | 3.8603e-08 | 7.9667e-10 | 4.1284e-08 | 3.5335e-08 | 1.6598e-09 | 3.9882e-09 | 2.0149e-09 | 1.5072e-10
88879.938 | 2.9209e-08 | 3.8537e-08 | 8.083e-10 | 4.0894e-08 | 3.483e-08 | 1.7434e-09 | 3.9833e-09 | 2.0105e-09 | 1.5152e-10
88892.102 | 2.9967e-08 | 3.8894e-08 | 8.0479e-10 | 4.1596e-08 | 3.5151e-08 | 1.7626e-09 | 4.0682e-09 | 2.0331e-09 | 1.5227e-10
88904.266 | 2.9842e-08 | 3.9011e-08 | 8.102e-10 | 4.1368e-08 | 3.5509e-08 | 1.7508e-09 | 4.0401e-09 | 2.0201e-09 | 1.527e-10
88916.438 | 2.9889e-08 | 3.9129e-08 | 8.1569e-10 | 4.1064e-08 | 3.5166e-08 | 1.7731e-09 | 4.0018e-09 | 2.019e-09 | 1.5196e-10
88928.602 | 2.9988e-08 | 3.8678e-08 | 8.0189e-10 | 4.1252e-08 | 3.5388e-08 | 1.7566e-09 | 4.0148e-09 | 2.017e-09 | 1.5128e-10
88940.773 | 3.0185e-08 | 3.9046e-08 | 8.0607e-10 | 4.1143e-08 | 3.5075e-08 | 1.7557e-09 | 4.0141e-09 | 2.0045e-09 | 1.5056e-10
88952.938 | 3.0486e-08 | 3.8673e-08 | 8.007e-10 | 4.1131e-08 | 3.5163e-08 | 1.7621e-09 | 4.0292e-09 | 2.0139e-09 | 1.5135e-10
88965.102 | 3.0197e-08 | 3.9423e-08 | 8.1765e-10 | 4.1167e-08 | 3.5265e-08 | 1.7682e-09 | 4.039e-09 | 2.0114e-09 | 1.4949e-10
88977.273 | 3.0117e-08 | 3.972e-08 | 8.0627e-10 | 4.1162e-08 | 3.5378e-08 | 1.7817e-09 | 4.0024e-09 | 2.0377e-09 | 1.5269e-10
88989.438 | 2.9749e-08 | 3.8959e-08 | 8.0384e-10 | 4.1087e-08 | 3.526e-08 | 1.7586e-09 | 3.999e-09 | 2.0165e-09 | 1.5189e-10
89001.602 | 2.9352e-08 | 3.8532e-08 | 8.1722e-10 | 4.0845e-08 | 3.5225e-08 | 1.7686e-09 | 3.9808e-09 | 2.0169e-09 | 1.5008e-10
89013.773 | 2.9772e-08 | 3.8945e-08 | 8.0779e-10 | 4.1521e-08 | 3.5877e-08 | 1.7893e-09 | 4.0218e-09 | 2.0362e-09 | 1.5151e-10
89025.938 | 3.0609e-08 | 3.969e-08 | 8.096e-10 | 4.1562e-08 | 3.5398e-08 | 1.7849e-09 | 4.0137e-09 | 2.0388e-09 | 1.509e-10
89038.109 | 3.0434e-08 | 3.95e-08 | 8.0956e-10 | 4.1498e-08 | 3.5574e-08 | 1.7606e-09 | 4.0479e-09 | 2.0171e-09 | 1.5337e-10
89050.273 | 2.9887e-08 | 3.9638e-08 | 8.1899e-10 | 4.1912e-08 | 3.5618e-08 | 1.7747e-09 | 4.0306e-09 | 2.0191e-09 | 1.5028e-10
89062.438 | 2.9627e-08 | 3.9646e-08 | 8.0481e-10 | 4.1472e-08 | 3.5343e-08 | 1.7734e-09 | 4.0439e-09 | 2.0355e-09 | 1.4939e-10
89074.609 | 3.0342e-08 | 3.9626e-08 | 8.0852e-10 | 4.1489e-08 | 3.5429e-08 | 1.7661e-09 | 3.9972e-09 | 2.0236e-09 | 1.5247e-10
89086.773 | 3.0222e-08 | 3.8986e-08 | 8.1199e-10 | 4.09e-08 | 3.5308e-08 | 1.7426e-09 | 4.0021e-09 | 2.0034e-09 | 1.5127e-10
89098.938 | 2.9762e-08 | 3.892e-08 | 8.1135e-10 | 4.1278e-08 | 3.5529e-08 | 1.7636e-09 | 3.9948e-09 | 2.0059e-09 | 1.518e-10
89111.109 | 2.9605e-08 | 3.8993e-08 | 8.1088e-10 | 4.1293e-08 | 3.5354e-08 | 1.7686e-09 | 4.0051e-09 | 2.0059e-09 | 1.5191e-10
89123.273 | 2.9818e-08 | 3.8836e-08 | 8.1611e-10 | 4.1597e-08 | 3.5475e-08 | 1.7594e-09 | 4.0305e-09 | 2.0188e-09 | 1.5137e-10
89135.445 | 2.9701e-08 | 3.8829e-08 | 8.0548e-10 | 4.1031e-08 | 3.5239e-08 | 1.7588e-09 | 4.0258e-09 | 1.9871e-09 | 1.5034e-10
89147.609 | 2.9613e-08 | 3.8083e-08 | 7.905e-10 | 4.0485e-08 | 3.4735e-08 | 1.7476e-09 | 3.962e-09 | 1.9943e-09 | 1.5029e-10
89159.773 | 2.9317e-08 | 3.8076e-08 | 8.0987e-10 | 4.0993e-08 | 3.5615e-08 | 1.761e-09 | 3.9679e-09 | 2.0076e-09 | 1.5149e-10
89171.945 | 2.9226e-08 | 3.7943e-08 | 8.1145e-10 | 4.108e-08 | 3.5456e-08 | 1.7767e-09 | 4.0524e-09 | 2.0444e-09 | 1.502e-10
89184.109 | 3.009e-08 | 3.8958e-08 | 8.1707e-10 | 4.1361e-08 | 3.5488e-08 | 1.7696e-09 | 4.0495e-09 | 2.04e-09 | 1.5173e-10
89196.273 | 3.0424e-08 | 3.9165e-08 | 8.1379e-10 | 4.1836e-08 | 3.5691e-08 | 1.7805e-09 | 4.021e-09 | 2.0402e-09 | 1.5008e-10
89208.445 | 3.0305e-08 | 3.9296e-08 | 8.1062e-10 | 4.1554e-08 | 3.6011e-08 | 1.774e-09 | 3.9794e-09 | 2.0161e-09 | 1.5226e-10
89220.609 | 3.001e-08 | 3.9128e-08 | 8.1187e-10 | 4.0605e-08 | 3.5376e-08 | 1.7427e-09 | 3.9834e-09 | 2.008e-09 | 1.5158e-10
89232.781 | 3.0252e-08 | 3.8152e-08 | 8.0682e-10 | 4.0734e-08 | 3.5184e-08 | 1.7565e-09 | 3.9932e-09 | 2.0068e-09 | 1.5031e-10
89244.945 | 3.0081e-08 | 3.9288e-08 | 8.0122e-10 | 4.0841e-08 | 3.5713e-08 | 1.7631e-09 | 3.9757e-09 | 2.0176e-09 | 1.5026e-10
89257.109 | 2.9439e-08 | 3.9521e-08 | 8.0567e-10 | 4.1015e-08 | 3.528e-08 | 1.7333e-09 | 3.9349e-09 | 1.994e-09 | 1.5137e-10
89269.281 | 3.011e-08 | 3.8506e-08 | 8.1537e-10 | 4.0417e-08 | 3.5379e-08 | 1.7476e-09 | 3.9362e-09 | 1.9836e-09 | 1.4993e-10
89281.445 | 3.0057e-08 | 3.8802e-08 | 8.2191e-10 | 4.0739e-08 | 3.5424e-08 | 1.7399e-09 | 3.9169e-09 | 2.0093e-09 | 1.5068e-10
89293.609 | 2.9571e-08 | 3.8866e-08 | 8.1514e-10 | 4.1047e-08 | 3.524e-08 | 1.7418e-09 | 4.0072e-09 | 2.0381e-09 | 1.5278e-10
89305.781 | 3.0182e-08 | 3.8749e-08 | 8.1979e-10 | 4.1044e-08 | 3.5935e-08 | 1.7766e-09 | 4.0443e-09 | 2.0338e-09 | 1.5257e-10
89317.945 | 3.0031e-08 | 3.8969e-08 | 8.2504e-10 | 4.1669e-08 | 3.5908e-08 | 1.7814e-09 | 4.0346e-09 | 2.029e-09 | 1.5053e-10
89330.117 | 3.022e-08 | 3.9127e-08 | 8.124e-10 | 4.1387e-08 | 3.521e-08 | 1.7636e-09 | 3.998e-09 | 2.0171e-09 | 1.5155e-10
89342.281 | 3.0173e-08 | 3.9192e-08 | 8.0272e-10 | 4.0985e-08 | 3.5828e-08 | 1.7736e-09 | 3.9746e-09 | 1.9959e-09 | 1.5097e-10
89354.445 | 3.0154e-08 | 3.8976e-08 | 8.0427e-10 | 4.1268e-08 | 3.5798e-08 | 1.7759e-09 | 3.9823e-09 | 2.025e-09 | 1.524e-10
89366.617 | 3.0112e-08 | 3.9364e-08 | 8.1399e-10 | 4.122e-08 | 3.5606e-08 | 1.7651e-09 | 4.0122e-09 | 2.0051e-09 | 1.5064e-10
89378.781 | 2.9795e-08 | 3.9969e-08 | 7.9887e-10 | 4.0503e-08 | 3.5437e-08 | 1.7623e-09 | 3.9829e-09 | 2.0151e-09 | 1.5097e-10
89390.945 | 2.9827e-08 | 3.8598e-08 | 8.0637e-10 | 4.0733e-08 | 3.576e-08 | 1.758e-09 | 3.9694e-09 | 2.0041e-09 | 1.535e-10
89403.117 | 2.97e-08 | 3.8282e-08 | 8.0618e-10 | 4.0831e-08 | 3.5399e-08 | 1.7591e-09 | 3.9532e-09 | 2.0142e-09 | 1.5295e-10
89415.281 | 3.0237e-08 | 3.9101e-08 | 8.012e-10 | 4.1292e-08 | 3.5712e-08 | 1.762e-09 | 3.9699e-09 | 2.0213e-09 | 1.5291e-10
89427.453 | 3.0171e-08 | 3.9541e-08 | 8.1779e-10 | 4.144e-08 | 3.6039e-08 | 1.7535e-09 | 3.9816e-09 | 2.0059e-09 | 1.52e-10
89439.617 | 3.0003e-08 | 3.9159e-08 | 8.1323e-10 | 4.1371e-08 | 3.6002e-08 | 1.7452e-09 | 4.0121e-09 | 2.0257e-09 | 1.5115e-10
89451.781 | 3.124e-08 | 3.9857e-08 | 8.099e-10 | 4.115e-08 | 3.5786e-08 | 1.7331e-09 | 3.9878e-09 | 1.9998e-09 | 1.517e-10
89463.953 | 3.0976e-08 | 3.9896e-08 | 8.052e-10 | 4.0855e-08 | 3.6058e-08 | 1.7603e-09 | 4.0197e-09 | 2.0252e-09 | 1.5222e-10
89476.117 | 3.0299e-08 | 3.9483e-08 | 8.1734e-10 | 4.081e-08 | 3.5717e-08 | 1.7679e-09 | 3.9565e-09 | 2.0275e-09 | 1.5243e-10
89488.281 | 2.9781e-08 | 3.8863e-08 | 8.1354e-10 | 4.0917e-08 | 3.5958e-08 | 1.7417e-09 | 4.0082e-09 | 2.0168e-09 | 1.528e-10
89500.453 | 3.0041e-08 | 3.8496e-08 | 8.1615e-10 | 4.0777e-08 | 3.5301e-08 | 1.7332e-09 | 3.952e-09 | 2.0017e-09 | 1.5061e-10
89512.617 | 2.9251e-08 | 3.8627e-08 | 8.0623e-10 | 4.0734e-08 | 3.5916e-08 | 1.7381e-09 | 3.9755e-09 | 2.0213e-09 | 1.5253e-10
89524.789 | 3.0508e-08 | 3.8435e-08 | 8.12e-10 | 4.098e-08 | 3.5467e-08 | 1.7434e-09 | 3.9884e-09 | 2.0059e-09 | 1.5137e-10
89536.953 | 2.9838e-08 | 3.9112e-08 | 8.195e-10 | 4.114e-08 | 3.5423e-08 | 1.7158e-09 | 3.9885e-09 | 2.0125e-09 | 1.5114e-10
89549.117 | 2.983e-08 | 3.9072e-08 | 8.0619e-10 | 4.0527e-08 | 3.5406e-08 | 1.738e-09 | 3.9817e-09 | 1.9914e-09 | 1.5147e-10
89561.289 | 2.966e-08 | 3.9122e-08 | 7.9432e-10 | 4.0316e-08 | 3.4979e-08 | 1.7276e-09 | 3.9699e-09 | 1.9957e-09 | 1.5057e-10
89573.453 | 3.033e-08 | 4.0017e-08 | 7.9926e-10 | 4.0915e-08 | 3.5739e-08 | 1.7218e-09 | 3.9486e-09 | 2.0038e-09 | 1.4878e-10
89585.617 | 3.0406e-08 | 3.9633e-08 | 7.9015e-10 | 4.0876e-08 | 3.5635e-08 | 1.7005e-09 | 3.9462e-09 | 1.9673e-09 | 1.4879e-10
89597.789 | 3.0116e-08 | 3.9691e-08 | 7.868e-10 | 4.0294e-08 | 3.5366e-08 | 1.6895e-09 | 3.8906e-09 | 1.9843e-09 | 1.4986e-10
89609.953 | 3.025e-08 | 3.8964e-08 | 7.9215e-10 | 4.0242e-08 | 3.6161e-08 | 1.7156e-09 | 3.972e-09 | 1.9859e-09 | 1.5045e-10
89622.125 | 3.0244e-08 | 3.9696e-08 | 8.1076e-10 | 4.0916e-08 | 3.5781e-08 | 1.7328e-09 | 3.9498e-09 | 1.994e-09 | 1.5203e-10
89634.289 | 3.0232e-08 | 3.9533e-08 | 7.9989e-10 | 4.1152e-08 | 3.5926e-08 | 1.7358e-09 | 4.0079e-09 | 2.0131e-09 | 1.5208e-10
89646.453 | 3.0819e-08 | 3.9627e-08 | 7.9277e-10 | 4.0994e-08 | 3.5868e-08 | 1.7123e-09 | 3.9847e-09 | 2.0038e-09 | 1.5133e-10
89658.625 | 3.0068e-08 | 3.9177e-08 | 7.923e-10 | 4.0288e-08 | 3.5195e-08 | 1.7024e-09 | 3.9207e-09 | 1.991e-09 | 1.5128e-10
89670.789 | 2.9866e-08 | 3.9192e-08 | 7.9e-10 | 4.0218e-08 | 3.5732e-08 | 1.721e-09 | 3.8904e-09 | 1.95e-09 | 1.4798e-10
89682.953 | 2.9909e-08 | 3.936e-08 | 7.8254e-10 | 3.9988e-08 | 3.553e-08 | 1.7014e-09 | 3.8905e-09 | 1.9867e-09 | 1.4714e-10
89695.125 | 2.9981e-08 | 3.9562e-08 | 7.8631e-10 | 3.9693e-08 | 3.5367e-08 | 1.6857e-09 | 3.8324e-09 | 1.9932e-09 | 1.493e-10
89707.289 | 3.0238e-08 | 3.9157e-08 | 7.8606e-10 | 4.0852e-08 | 3.5086e-08 | 1.6936e-09 | 3.9769e-09 | 2.0281e-09 | 1.5075e-10
89719.461 | 3.019e-08 | 3.9146e-08 | 7.8325e-10 | 4.0857e-08 | 3.5577e-08 | 1.6974e-09 | 3.9587e-09 | 2.0121e-09 | 1.4978e-10
89731.625 | 3.0309e-08 | 4.0142e-08 | 7.8001e-10 | 4.0562e-08 | 3.5289e-08 | 1.6993e-09 | 3.9502e-09 | 2.0083e-09 | 1.5098e-10
89743.789 | 3.0333e-08 | 4.0129e-08 | 7.8868e-10 | 4.0301e-08 | 3.5488e-08 | 1.7091e-09 | 3.9612e-09 | 2.0061e-09 | 1.5082e-10
89755.961 | 3.0256e-08 | 3.9227e-08 | 7.9749e-10 | 4.0515e-08 | 3.5768e-08 | 1.6853e-09 | 3.9685e-09 | 1.9913e-09 | 1.5011e-10
89768.125 | 3.0083e-08 | 3.9088e-08 | 8.0291e-10 | 4.0921e-08 | 3.588e-08 | 1.6968e-09 | 3.9758e-09 | 2.0119e-09 | 1.5311e-10
89780.297 | 3.0483e-08 | 3.9587e-08 | 8.0534e-10 | 4.1159e-08 | 3.5649e-08 | 1.6843e-09 | 3.9608e-09 | 1.9992e-09 | 1.5024e-10
89792.461 | 3.0138e-08 | 3.942e-08 | 8.0785e-10 | 4.0738e-08 | 3.5369e-08 | 1.7169e-09 | 3.9486e-09 | 2.007e-09 | 1.517e-10
89804.625 | 3.0183e-08 | 3.9506e-08 | 7.9253e-10 | 4.1003e-08 | 3.5694e-08 | 1.6875e-09 | 3.9261e-09 | 1.9915e-09 | 1.5064e-10
89816.797 | 3.0222e-08 | 3.9321e-08 | 7.8419e-10 | 4.1104e-08 | 3.5799e-08 | 1.6753e-09 | 3.9833e-09 | 1.9886e-09 | 1.4792e-10
89828.961 | 2.9896e-08 | 4.0318e-08 | 7.9547e-10 | 4.0834e-08 | 3.5953e-08 | 1.7141e-09 | 3.9772e-09 | 1.9962e-09 | 1.4899e-10
89841.125 | 2.9815e-08 | 3.9714e-08 | 7.9607e-10 | 4.0586e-08 | 3.5885e-08 | 1.6898e-09 | 3.9963e-09 | 1.9886e-09 | 1.487e-10
89853.297 | 3.0128e-08 | 3.9243e-08 | 7.9871e-10 | 4.117e-08 | 3.6164e-08 | 1.702e-09 | 4.0057e-09 | 1.9991e-09 | 1.5082e-10
89865.461 | 2.9497e-08 | 3.9219e-08 | 8.0085e-10 | 4.0549e-08 | 3.584e-08 | 1.6988e-09 | 3.9998e-09 | 1.9898e-09 | 1.5159e-10
89877.633 | 3.0098e-08 | 3.9791e-08 | 7.9032e-10 | 4.0829e-08 | 3.6014e-08 | 1.7102e-09 | 3.9908e-09 | 1.9862e-09 | 1.4965e-10
89889.797 | 3.0257e-08 | 3.9581e-08 | 7.876e-10 | 4.028e-08 | 3.5543e-08 | 1.6814e-09 | 3.9437e-09 | 1.9935e-09 | 1.4932e-10
89901.961 | 2.9568e-08 | 3.942e-08 | 7.8223e-10 | 3.997e-08 | 3.5274e-08 | 1.6672e-09 | 3.9423e-09 | 1.987e-09 | 1.4771e-10
89914.133 | 2.9989e-08 | 3.9108e-08 | 7.8465e-10 | 4.0173e-08 | 3.5415e-08 | 1.6833e-09 | 3.9635e-09 | 1.9915e-09 | 1.4921e-10
89926.297 | 3.0111e-08 | 3.9616e-08 | 7.817e-10 | 4.0405e-08 | 3.5548e-08 | 1.6856e-09 | 3.8966e-09 | 1.9891e-09 | 1.4992e-10
89938.461 | 3.0707e-08 | 3.8989e-08 | 7.9213e-10 | 4.0385e-08 | 3.5348e-08 | 1.6796e-09 | 3.9601e-09 | 1.9899e-09 | 1.4965e-10
89950.633 | 2.9931e-08 | 3.9088e-08 | 7.9705e-10 | 4.0341e-08 | 3.5182e-08 | 1.6742e-09 | 3.9328e-09 | 1.9787e-09 | 1.5023e-10
89962.797 | 2.9692e-08 | 3.8516e-08 | 7.9374e-10 | 4.0207e-08 | 3.5387e-08 | 1.6775e-09 | 3.9005e-09 | 1.9802e-09 | 1.5172e-10
89974.969 | 3.0632e-08 | 3.9294e-08 | 7.9468e-10 | 4.1001e-08 | 3.5785e-08 | 1.6907e-09 | 3.977e-09 | 1.9979e-09 | 1.4946e-10
89987.133 | 2.9974e-08 | 3.96e-08 | 7.9166e-10 | 4.0393e-08 | 3.5121e-08 | 1.6869e-09 | 3.9664e-09 | 1.9729e-09 | 1.5046e-10
89999.297 | 2.9907e-08 | 3.9504e-08 | 7.8481e-10 | 4.0566e-08 | 3.572e-08 | 1.6794e-09 | 3.9457e-09 | 1.9869e-09 | 1.484e-10
90011.469 | 2.9982e-08 | 3.9507e-08 | 7.8029e-10 | 4.056e-08 | 3.5379e-08 | 1.6721e-09 | 3.9414e-09 | 1.9995e-09 | 1.5024e-10 | 0
90023.633 | 2.9707e-08 | 3.9467e-08 | 7.9882e-10 | 4.0724e-08 | 3.5463e-08 | 1.6799e-09 | 3.9559e-09 | 1.9944e-09 | 1.496e-10 | 12.164
90035.797 | 2.9746e-08 | 3.9066e-08 | 7.96e-10 | 4.0856e-08 | 3.5739e-08 | 1.6895e-09 | 3.9412e-09 | 1.9715e-09 | 1.5054e-10 | 24.328
90047.969 | 3.0464e-08 | 3.8927e-08 | 7.9283e-10 | 4.0692e-08 | 3.5115e-08 | 1.6604e-09 | 3.9583e-09 | 1.9829e-09 | 1.4956e-10 | 36.5
90060.133 | 2.9824e-08 | 3.9048e-08 | 7.8848e-10 | 4.0447e-08 | 3.504e-08 | 1.6736e-09 | 3.9836e-09 | 1.9726e-09 | 1.5034e-10 | 48.664
90072.305 | 2.9914e-08 | 3.8873e-08 | 7.8296e-10 | 4.0238e-08 | 3.5105e-08 | 1.6761e-09 | 3.918e-09 | 1.9603e-09 | 1.4627e-10 | 60.836
90084.469 | 2.9753e-08 | 3.901e-08 | 7.8367e-10 | 3.9806e-08 | 3.5287e-08 | 1.6527e-09 | 3.9048e-09 | 1.9657e-09 | 1.4832e-10 | 73
90096.633 | 2.9827e-08 | 3.8945e-08 | 7.7474e-10 | 4.041e-08 | 3.5677e-08 | 1.6914e-09 | 3.8753e-09 | 1.9777e-09 | 1.4752e-10 | 85.164
90108.805 | 2.961e-08 | 3.9335e-08 | 7.7989e-10 | 3.9613e-08 | 3.4785e-08 | 1.6737e-09 | 3.8828e-09 | 1.9622e-09 | 1.5099e-10 | 97.336
90120.969 | 2.9376e-08 | 3.8643e-08 | 7.8323e-10 | 4.0022e-08 | 3.4867e-08 | 1.6604e-09 | 3.8786e-09 | 1.9656e-09 | 1.4893e-10 | 109.5
90133.133 | 2.9487e-08 | 3.8263e-08 | 7.8232e-10 | 3.9923e-08 | 3.5088e-08 | 1.7255e-09 | 3.9054e-09 | 1.976e-09 | 1.471e-10 | 121.664
90145.305 | 3.0232e-08 | 3.8694e-08 | 7.8474e-10 | 4.0534e-08 | 3.5387e-08 | 1.731e-09 | 3.9533e-09 | 1.9875e-09 | 1.4981e-10 | 133.836
90157.469 | 3.0184e-08 | 3.879e-08 | 7.8553e-10 | 4.0351e-08 | 3.4886e-08 | 1.7368e-09 | 3.9089e-09 | 1.9827e-09 | 1.4813e-10 | 146
90169.641 | 2.9779e-08 | 3.8877e-08 | 7.8938e-10 | 4.0305e-08 | 3.5281e-08 | 1.7434e-09 | 3.9247e-09 | 1.9819e-09 | 1.4951e-10 | 158.172
90181.805 | 2.9916e-08 | 3.8855e-08 | 8.0038e-10 | 4.0182e-08 | 3.5834e-08 | 1.7301e-09 | 3.9458e-09 | 2.0035e-09 | 1.513e-10 | 170.336
90193.969 | 3.0052e-08 | 3.9508e-08 | 8.1124e-10 | 4.0326e-08 | 3.5543e-08 | 1.7512e-09 | 3.8928e-09 | 1.9868e-09 | 1.5124e-10 | 182.5
90206.141 | 3.0224e-08 | 3.8881e-08 | 7.9493e-10 | 3.994e-08 | 3.5915e-08 | 1.7501e-09 | 3.9311e-09 | 1.988e-09 | 1.5038e-10 | 194.672
90218.305 | 2.9644e-08 | 3.871e-08 | 7.972e-10 | 4.0247e-08 | 3.5313e-08 | 1.7351e-09 | 3.9064e-09 | 1.9933e-09 | 1.505e-10 | 206.836
90230.469 | 2.9611e-08 | 3.8814e-08 | 7.9009e-10 | 4.0312e-08 | 3.5185e-08 | 1.7452e-09 | 3.9006e-09 | 1.9552e-09 | 1.4838e-10 | 219
90242.641 | 2.9591e-08 | 3.881e-08 | 7.9323e-10 | 4.0139e-08 | 3.5414e-08 | 1.7301e-09 | 3.9101e-09 | 1.9704e-09 | 1.4766e-10 | 231.172
90254.805 | 2.9846e-08 | 3.9002e-08 | 7.8434e-10 | 4.0112e-08 | 3.5125e-08 | 1.7344e-09 | 3.887e-09 | 1.9827e-09 | 1.4815e-10 | 243.336
90266.977 | 2.9325e-08 | 3.8779e-08 | 7.8492e-10 | 4.0028e-08 | 3.5192e-08 | 1.7291e-09 | 3.9144e-09 | 1.9531e-09 | 1.4731e-10 | 255.508
90279.141 | 2.9649e-08 | 3.8697e-08 | 7.914e-10 | 4.0193e-08 | 3.4906e-08 | 1.7183e-09 | 3.9338e-09 | 1.9598e-09 | 1.4685e-10 | 267.672
90291.305 | 2.9804e-08 | 3.8849e-08 | 7.8487e-10 | 4.0052e-08 | 3.5055e-08 | 1.7338e-09 | 3.9329e-09 | 1.971e-09 | 1.4817e-10 | 279.836
90303.477 | 3.0183e-08 | 3.9041e-08 | 7.9966e-10 | 4.0092e-08 | 3.5504e-08 | 1.7065e-09 | 3.9255e-09 | 1.9769e-09 | 1.4868e-10 | 292.008
90315.641 | 2.9774e-08 | 3.9357e-08 | 7.8614e-10 | 4.0217e-08 | 3.524e-08 | 1.7305e-09 | 3.873e-09 | 1.9939e-09 | 1.4872e-10 | 304.172
90327.805 | 3.0526e-08 | 3.9266e-08 | 7.8687e-10 | 4.0079e-08 | 3.5249e-08 | 1.7064e-09 | 3.9028e-09 | 1.9466e-09 | 1.4689e-10 | 316.336
90339.977 | 2.9973e-08 | 3.9332e-08 | 7.8402e-10 | 4.0123e-08 | 3.4991e-08 | 1.7177e-09 | 3.8988e-09 | 1.981e-09 | 1.4804e-10 | 328.508
90352.141 | 2.951e-08 | 3.9276e-08 | 7.7982e-10 | 4.0248e-08 | 3.4934e-08 | 1.7159e-09 | 3.9341e-09 | 1.9825e-09 | 1.4944e-10 | 340.672
90364.313 | 2.9909e-08 | 3.9158e-08 | 7.8505e-10 | 4.0203e-08 | 3.5468e-08 | 1.6923e-09 | 3.8967e-09 | 1.9821e-09 | 1.4842e-10 | 352.844
90376.477 | 2.9956e-08 | 3.9013e-08 | 7.7979e-10 | 4.0067e-08 | 3.5239e-08 | 1.7055e-09 | 3.8832e-09 | 1.9376e-09 | 1.4834e-10 | 365.008
90388.641 | 2.9741e-08 | 3.9475e-08 | 7.8297e-10 | 4.0139e-08 | 3.5286e-08 | 1.6849e-09 | 3.8708e-09 | 1.9654e-09 | 1.49e-10 | 377.172
90400.813 | 3.0575e-08 | 3.8835e-08 | 7.8621e-10 | 4.0487e-08 | 3.5254e-08 | 1.6986e-09 | 3.9349e-09 | 1.9974e-09 | 1.4981e-10 | 389.344
90412.977 | 2.9959e-08 | 3.9366e-08 | 7.9031e-10 | 3.9995e-08 | 3.5449e-08 | 1.6991e-09 | 3.8992e-09 | 1.9729e-09 | 1.4813e-10 | 401.508
90425.141 | 3.0021e-08 | 3.9517e-08 | 7.6458e-10 | 4.0094e-08 | 3.513e-08 | 1.6888e-09 | 3.9109e-09 | 1.9628e-09 | 1.4706e-10 | 413.672
90437.313 | 3.0025e-08 | 3.9627e-08 | 7.7505e-10 | 3.9813e-08 | 3.5352e-08 | 1.6808e-09 | 3.8493e-09 | 1.9475e-09 | 1.4575e-10 | 425.844
90449.477 | 2.9709e-08 | 3.9128e-08 | 7.7757e-10 | 3.9514e-08 | 3.5042e-08 | 1.7001e-09 | 3.8943e-09 | 1.9592e-09 | 1.4878e-10 | 438.008
90461.648 | 2.9886e-08 | 3.9138e-08 | 7.8667e-10 | 4.0577e-08 | 3.5523e-08 | 1.6803e-09 | 3.9597e-09 | 1.9862e-09 | 1.4905e-10 | 450.179
90473.813 | 2.9675e-08 | 3.9432e-08 | 7.9109e-10 | 4.0082e-08 | 3.5132e-08 | 1.6985e-09 | 3.8853e-09 | 1.9677e-09 | 1.4925e-10 | 462.344
90485.977 | 3.0076e-08 | 3.9407e-08 | 7.8801e-10 | 4.0347e-08 | 3.5217e-08 | 1.6929e-09 | 3.9013e-09 | 1.9789e-09 | 1.48e-10 | 474.508
90498.148 | 2.9284e-08 | 3.8795e-08 | 7.867e-10 | 3.9628e-08 | 3.5188e-08 | 1.6934e-09 | 3.9154e-09 | 1.9545e-09 | 1.4644e-10 | 486.679
90510.313 | 2.9214e-08 | 3.9037e-08 | 7.8942e-10 | 3.9566e-08 | 3.4697e-08 | 1.6827e-09 | 3.8864e-09 | 1.9348e-09 | 1.4607e-10 | 498.844
90522.477 | 2.9604e-08 | 3.8951e-08 | 7.9563e-10 | 3.9654e-08 | 3.4846e-08 | 1.7118e-09 | 3.8442e-09 | 1.9429e-09 | 1.4851e-10 | 511.008
90534.648 | 2.9448e-08 | 3.892e-08 | 7.8239e-10 | 3.9871e-08 | 3.4903e-08 | 1.7108e-09 | 3.8631e-09 | 1.9128e-09 | 1.4682e-10 | 523.179
90546.813 | 2.978e-08 | 3.7929e-08 | 7.8099e-10 | 3.8906e-08 | 3.4932e-08 | 1.691e-09 | 3.8276e-09 | 1.9694e-09 | 1.4606e-10 | 535.344
90558.984 | 3.0507e-08 | 3.88e-08 | 7.9047e-10 | 4.0109e-08 | 3.4969e-08 | 1.7185e-09 | 3.8407e-09 | 1.974e-09 | 1.4936e-10 | 547.515
90571.148 | 3.0056e-08 | 3.8331e-08 | 7.8588e-10 | 3.9937e-08 | 3.5183e-08 | 1.6961e-09 | 3.8542e-09 | 1.9503e-09 | 1.4959e-10 | 559.679
90583.313 | 2.9943e-08 | 3.9167e-08 | 7.9371e-10 | 4.0045e-08 | 3.5214e-08 | 1.6986e-09 | 3.8701e-09 | 1.967e-09 | 1.4847e-10 | 571.844
90595.484 | 2.946e-08 | 3.9081e-08 | 7.9002e-10 | 3.9592e-08 | 3.4752e-08 | 1.7082e-09 | 3.8585e-09 | 1.9637e-09 | 1.4783e-10 | 584.015
90607.648 | 3.0095e-08 | 3.9375e-08 | 7.8516e-10 | 4.0355e-08 | 3.5702e-08 | 1.7198e-09 | 3.9248e-09 | 1.9587e-09 | 1.456e-10 | 596.179
90619.813 | 2.9598e-08 | 3.9095e-08 | 7.902e-10 | 3.9723e-08 | 3.4804e-08 | 1.705e-09 | 3.8855e-09 | 1.9582e-09 | 1.478e-10 | 608.344
90631.984 | 3.0317e-08 | 3.921e-08 | 7.8367e-10 | 3.95e-08 | 3.4805e-08 | 1.6774e-09 | 3.8809e-09 | 1.9539e-09 | 1.4482e-10 | 620.515
90644.148 | 2.9821e-08 | 3.9097e-08 | 7.782e-10 | 3.9597e-08 | 3.4612e-08 | 1.6705e-09 | 3.8825e-09 | 1.9325e-09 | 1.4538e-10 | 632.679
90656.32 | 2.9696e-08 | 3.9347e-08 | 7.7096e-10 | 3.9221e-08 | 3.4673e-08 | 1.6857e-09 | 3.8092e-09 | 1.9101e-09 | 1.4487e-10 | 644.851
90668.484 | 2.9529e-08 | 3.8893e-08 | 7.5889e-10 | 3.8451e-08 | 3.4698e-08 | 1.677e-09 | 3.8503e-09 | 1.9108e-09 | 1.4506e-10 | 657.015
90680.648 | 2.9606e-08 | 3.9139e-08 | 7.5826e-10 | 3.8765e-08 | 3.4217e-08 | 1.6736e-09 | 3.7847e-09 | 1.9202e-09 | 1.4513e-10 | 669.179
90692.82 | 2.9385e-08 | 3.9281e-08 | 7.6755e-10 | 3.9151e-08 | 3.4582e-08 | 1.669e-09 | 3.8266e-09 | 1.937e-09 | 1.465e-10 | 681.351
90704.984 | 2.9366e-08 | 3.9063e-08 | 7.6874e-10 | 3.8822e-08 | 3.4704e-08 | 1.678e-09 | 3.8297e-09 | 1.9204e-09 | 1.442e-10 | 693.515
90717.148 | 2.9697e-08 | 3.9075e-08 | 7.6584e-10 | 3.9324e-08 | 3.4708e-08 | 1.6702e-09 | 3.8435e-09 | 1.9331e-09 | 1.4548e-10 | 705.679
90729.32 | 2.963e-08 | 3.8995e-08 | 7.6511e-10 | 3.9539e-08 | 3.4604e-08 | 1.6645e-09 | 3.7919e-09 | 1.9155e-09 | 1.4654e-10 | 717.851
90741.484 | 2.9393e-08 | 3.8278e-08 | 7.5643e-10 | 3.8907e-08 | 3.4483e-08 | 1.6665e-09 | 3.8216e-09 | 1.9209e-09 | 1.445e-10 | 730.015
90753.656 | 2.9739e-08 | 3.8636e-08 | 7.6176e-10 | 3.9105e-08 | 3.4535e-08 | 1.664e-09 | 3.8419e-09 | 1.937e-09 | 1.4561e-10 | 742.187
90765.82 | 2.9484e-08 | 3.8797e-08 | 7.6396e-10 | 3.8502e-08 | 3.4555e-08 | 1.6532e-09 | 3.8285e-09 | 1.9303e-09 | 1.4487e-10 | 754.351
90777.984 | 2.9636e-08 | 3.8791e-08 | 7.5888e-10 | 3.8953e-08 | 3.3963e-08 | 1.6597e-09 | 3.8143e-09 | 1.9188e-09 | 1.453e-10 | 766.515
90790.156 | 2.9466e-08 | 3.9303e-08 | 7.5306e-10 | 3.8982e-08 | 3.4758e-08 | 1.6536e-09 | 3.7807e-09 | 1.8934e-09 | 1.4415e-10 | 778.687
90802.32 | 2.8993e-08 | 3.8575e-08 | 7.4656e-10 | 3.8869e-08 | 3.4765e-08 | 1.6471e-09 | 3.8226e-09 | 1.9221e-09 | 1.4358e-10 | 790.851
90814.484 | 2.9537e-08 | 3.8968e-08 | 7.4419e-10 | 3.8776e-08 | 3.4901e-08 | 1.6513e-09 | 3.8224e-09 | 1.9277e-09 | 1.4673e-10 | 803.015
90826.656 | 2.9709e-08 | 3.9674e-08 | 7.5585e-10 | 3.945e-08 | 3.4726e-08 | 1.6589e-09 | 3.8328e-09 | 1.9105e-09 | 1.4536e-10 | 815.187
90838.82 | 2.9533e-08 | 3.9053e-08 | 7.6757e-10 | 3.8384e-08 | 3.461e-08 | 1.6541e-09 | 3.7744e-09 | 1.9239e-09 | 1.4574e-10 | 827.351
90850.992 | 2.8827e-08 | 3.8418e-08 | 7.7619e-10 | 3.9024e-08 | 3.4756e-08 | 1.653e-09 | 3.7777e-09 | 1.9241e-09 | 1.439e-10 | 839.523
90863.156 | 2.9325e-08 | 3.8719e-08 | 7.6374e-10 | 3.7917e-08 | 3.4698e-08 | 1.6477e-09 | 3.8113e-09 | 1.9379e-09 | 1.4548e-10 | 851.687
90875.32 | 3.0147e-08 | 3.8859e-08 | 7.5277e-10 | 3.7932e-08 | 3.4538e-08 | 1.6256e-09 | 3.7487e-09 | 1.8981e-09 | 1.4455e-10 | 863.851
90887.492 | 2.9634e-08 | 3.8369e-08 | 7.5038e-10 | 3.8397e-08 | 3.4433e-08 | 1.6312e-09 | 3.7492e-09 | 1.9043e-09 | 1.4432e-10 | 876.023
90899.656 | 2.941e-08 | 3.8805e-08 | 7.5378e-10 | 3.8498e-08 | 3.4361e-08 | 1.6271e-09 | 3.7742e-09 | 1.891e-09 | 1.4472e-10 | 888.187
90911.82 | 2.95e-08 | 3.8597e-08 | 7.5474e-10 | 3.8785e-08 | 3.4258e-08 | 1.6513e-09 | 3.7708e-09 | 1.9049e-09 | 1.4385e-10 | 900.351
90923.992 | 2.8936e-08 | 3.9659e-08 | 7.494e-10 | 3.8665e-08 | 3.4288e-08 | 1.6249e-09 | 3.7774e-09 | 1.9014e-09 | 1.432e-10 | 912.523
90936.156 | 2.9024e-08 | 3.9468e-08 | 7.4524e-10 | 3.8451e-08 | 3.4463e-08 | 1.6236e-09 | 3.7914e-09 | 1.9012e-09 | 1.4258e-10 | 924.687
90948.328 | 2.9041e-08 | 3.9201e-08 | 7.5222e-10 | 3.9031e-08 | 3.4295e-08 | 1.6302e-09 | 3.7596e-09 | 1.8911e-09 | 1.4241e-10 | 936.859
90960.492 | 2.9569e-08 | 3.919e-08 | 7.3111e-10 | 3.85e-08 | 3.446e-08 | 1.6201e-09 | 3.7871e-09 | 1.8919e-09 | 1.4038e-10 | 949.023
90972.656 | 2.9539e-08 | 3.9206e-08 | 7.4583e-10 | 3.8752e-08 | 3.4433e-08 | 1.6279e-09 | 3.7869e-09 | 1.9022e-09 | 1.4457e-10 | 961.187
90984.828 | 2.8767e-08 | 3.8352e-08 | 7.5331e-10 | 3.8083e-08 | 3.4005e-08 | 1.6092e-09 | 3.7328e-09 | 1.9041e-09 | 1.4498e-10 | 973.359
90996.992 | 2.9217e-08 | 3.8872e-08 | 7.6044e-10 | 3.8041e-08 | 3.4249e-08 | 1.6302e-09 | 3.7478e-09 | 1.9055e-09 | 1.4481e-10 | 985.523
91009.156 | 2.8891e-08 | 3.774e-08 | 7.4984e-10 | 3.895e-08 | 3.4545e-08 | 1.6338e-09 | 3.7803e-09 | 1.8929e-09 | 1.4358e-10 | 997.687
91021.328 | 2.8832e-08 | 3.8706e-08 | 7.6302e-10 | 3.8095e-08 | 3.4142e-08 | 1.6393e-09 | 3.7537e-09 | 1.8826e-09 | 1.4417e-10 | 1009.859
91033.492 | 2.8856e-08 | 3.7824e-08 | 7.5156e-10 | 3.8006e-08 | 3.4229e-08 | 1.6362e-09 | 3.7439e-09 | 1.8725e-09 | 1.421e-10 | 1022.023
91045.664 | 2.9292e-08 | 3.8233e-08 | 7.5694e-10 | 3.8254e-08 | 3.4198e-08 | 1.6317e-09 | 3.7738e-09 | 1.9032e-09 | 1.4296e-10 | 1034.195
91057.828 | 2.9513e-08 | 3.8227e-08 | 7.6315e-10 | 3.8423e-08 | 3.4337e-08 | 1.6266e-09 | 3.8284e-09 | 1.9001e-09 | 1.4202e-10 | 1046.359
91069.992 | 2.8877e-08 | 3.7919e-08 | 7.4895e-10 | 3.8624e-08 | 3.4161e-08 | 1.6275e-09 | 3.7622e-09 | 1.9121e-09 | 1.4387e-10 | 1058.523
91082.164 | 2.897e-08 | 3.8654e-08 | 7.6462e-10 | 3.877e-08 | 3.4095e-08 | 1.6496e-09 | 3.7854e-09 | 1.9223e-09 | 1.4357e-10 | 1070.695
91094.328 | 2.9427e-08 | 3.9114e-08 | 7.3853e-10 | 3.8789e-08 | 3.4105e-08 | 1.6274e-09 | 3.7683e-09 | 1.8867e-09 | 1.4167e-10 | 1082.859
91106.492 | 2.9413e-08 | 3.8992e-08 | 7.4925e-10 | 3.8805e-08 | 3.4172e-08 | 1.6425e-09 | 3.7812e-09 | 1.894e-09 | 1.4273e-10 | 1095.023
91118.664 | 2.9192e-08 | 3.875e-08 | 7.4868e-10 | 3.8384e-08 | 3.4086e-08 | 1.6354e-09 | 3.7297e-09 | 1.9106e-09 | 1.4343e-10 | 1107.195
91130.828 | 2.9299e-08 | 3.8948e-08 | 7.4123e-10 | 3.8002e-08 | 3.4179e-08 | 1.636e-09 | 3.7869e-09 | 1.8936e-09 | 1.4369e-10 | 1119.359
91143 | 2.8847e-08 | 3.8905e-08 | 7.4381e-10 | 3.7946e-08 | 3.4354e-08 | 1.614e-09 | 3.7511e-09 | 1.8785e-09 | 1.4328e-10 | 1131.531
91155.164 | 2.947e-08 | 3.884e-08 | 7.4242e-10 | 3.8782e-08 | 3.4493e-08 | 1.616e-09 | 3.7529e-09 | 1.8963e-09 | 1.432e-10 | 1143.695
91167.328 | 2.9674e-08 | 3.8846e-08 | 7.5784e-10 | 3.8332e-08 | 3.4384e-08 | 1.6366e-09 | 3.7717e-09 | 1.9098e-09 | 1.4476e-10 | 1155.859
91179.5 | 2.9253e-08 | 3.7952e-08 | 7.6078e-10 | 3.8288e-08 | 3.4301e-08 | 1.6266e-09 | 3.767e-09 | 1.9011e-09 | 1.4481e-10 | 1168.031
91191.664 | 2.923e-08 | 3.8356e-08 | 7.6439e-10 | 3.8864e-08 | 3.4447e-08 | 1.6384e-09 | 3.7751e-09 | 1.8965e-09 | 1.4458e-10 | 1180.195
91203.828 | 2.9285e-08 | 3.8446e-08 | 7.6798e-10 | 3.9256e-08 | 3.4507e-08 | 1.6295e-09 | 3.8187e-09 | 1.8984e-09 | 1.4527e-10 | 1192.359
91216 | 2.9475e-08 | 3.8601e-08 | 7.6311e-10 | 3.8631e-08 | 3.4177e-08 | 1.6284e-09 | 3.8054e-09 | 1.8922e-09 | 1.4379e-10 | 1204.531
91228.164 | 2.8731e-08 | 3.8034e-08 | 7.5406e-10 | 3.8692e-08 | 3.4097e-08 | 1.6138e-09 | 3.7391e-09 | 1.8936e-09 | 1.4436e-10 | 1216.695
91240.336 | 2.951e-08 | 3.8261e-08 | 7.6179e-10 | 3.8065e-08 | 3.447e-08 | 1.6168e-09 | 3.7434e-09 | 1.8845e-09 | 1.4335e-10 | 1228.867
91252.5 | 2.8602e-08 | 3.8352e-08 | 7.4471e-10 | 3.7829e-08 | 3.3977e-08 | 1.6042e-09 | 3.7635e-09 | 1.8926e-09 | 1.4211e-10 | 1241.031
91264.664 | 2.897e-08 | 3.7825e-08 | 7.4788e-10 | 3.8252e-08 | 3.3691e-08 | 1.6149e-09 | 3.7372e-09 | 1.9199e-09 | 1.4349e-10 | 1253.195
91276.836 | 2.877e-08 | 3.7878e-08 | 7.5767e-10 | 3.841e-08 | 3.4158e-08 | 1.6088e-09 | 3.7864e-09 | 1.9034e-09 | 1.4308e-10 | 1265.367
91289 | 2.8821e-08 | 3.7957e-08 | 7.5725e-10 | 3.8404e-08 | 3.4042e-08 | 1.6219e-09 | 3.7623e-09 | 1.9041e-09 | 1.4353e-10 | 1277.531
91301.172 | 2.8753e-08 | 3.8112e-08 | 7.5389e-10 | 3.7871e-08 | 3.4124e-08 | 1.6222e-09 | 3.7653e-09 | 1.8717e-09 | 1.4501e-10 | 1289.703
91313.336 | 2.8889e-08 | 3.8669e-08 | 7.5429e-10 | 3.8348e-08 | 3.438e-08 | 1.6194e-09 | 3.7961e-09 | 1.8834e-09 | 1.4346e-10 | 1301.867
91325.5 | 2.8139e-08 | 3.831e-08 | 7.467e-10 | 3.8022e-08 | 3.3963e-08 | 1.6181e-09 | 3.727e-09 | 1.8903e-09 | 1.4204e-10 | 1314.031
91337.672 | 2.8523e-08 | 3.7645e-08 | 7.4618e-10 | 3.7791e-08 | 3.4021e-08 | 1.602e-09 | 3.7086e-09 | 1.8707e-09 | 1.4133e-10 | 1326.203
91349.836 | 2.8564e-08 | 3.7899e-08 | 7.3422e-10 | 3.7458e-08 | 3.389e-08 | 1.6237e-09 | 3.7361e-09 | 1.8774e-09 | 1.4105e-10 | 1338.367
91362 | 2.9288e-08 | 3.83e-08 | 7.5624e-10 | 3.9253e-08 | 3.4846e-08 | 1.6269e-09 | 3.7648e-09 | 1.9254e-09 | 1.4481e-10 | 1350.531
91374.172 | 2.9108e-08 | 3.8629e-08 | 7.6349e-10 | 3.902e-08 | 3.4609e-08 | 1.6073e-09 | 3.7796e-09 | 1.9044e-09 | 1.437e-10 | 1362.703
91386.336 | 2.9152e-08 | 3.8444e-08 | 7.6936e-10 | 3.8653e-08 | 3.4331e-08 | 1.5948e-09 | 3.8024e-09 | 1.9141e-09 | 1.4491e-10 | 1374.867
91398.508 | 2.9032e-08 | 3.8417e-08 | 7.6543e-10 | 3.8792e-08 | 3.409e-08 | 1.6125e-09 | 3.7775e-09 | 1.8926e-09 | 1.4203e-10 | 1387.039
91410.672 | 2.8823e-08 | 3.8279e-08 | 7.5836e-10 | 3.8655e-08 | 3.3624e-08 | 1.6122e-09 | 3.8e-09 | 1.8984e-09 | 1.448e-10 | 1399.203
91422.836 | 2.8968e-08 | 3.8098e-08 | 7.6261e-10 | 3.8928e-08 | 3.4228e-08 | 1.6123e-09 | 3.7814e-09 | 1.9124e-09 | 1.4322e-10 | 1411.367
91435.008 | 2.9017e-08 | 3.8044e-08 | 7.6184e-10 | 3.8988e-08 | 3.4123e-08 | 1.61e-09 | 3.7515e-09 | 1.8948e-09 | 1.431e-10 | 1423.539
91447.172 | 2.8797e-08 | 3.8081e-08 | 7.5813e-10 | 3.8917e-08 | 3.4456e-08 | 1.6043e-09 | 3.7913e-09 | 1.8944e-09 | 1.4133e-10 | 1435.703
91459.336 | 2.9246e-08 | 3.848e-08 | 7.5057e-10 | 3.7884e-08 | 3.4019e-08 | 1.5967e-09 | 3.7309e-09 | 1.8708e-09 | 1.4107e-10 | 1447.867
91471.508 | 2.8582e-08 | 3.8594e-08 | 7.4943e-10 | 3.8123e-08 | 3.4037e-08 | 1.5809e-09 | 3.7915e-09 | 1.877e-09 | 1.4191e-10 | 1460.039
91483.672 | 2.8973e-08 | 3.868e-08 | 7.4568e-10 | 3.7964e-08 | 3.4295e-08 | 1.5861e-09 | 3.7737e-09 | 1.8843e-09 | 1.4409e-10 | 1472.203
91495.844 | 2.8629e-08 | 3.815e-08 | 7.4657e-10 | 3.8744e-08 | 3.4326e-08 | 1.6057e-09 | 3.7495e-09 | 1.9043e-09 | 1.4088e-10 | 1484.375
91508.008 | 2.9149e-08 | 3.8757e-08 | 7.6012e-10 | 3.852e-08 | 3.4184e-08 | 1.601e-09 | 3.7759e-09 | 1.9058e-09 | 1.4106e-10 | 1496.539
91520.172 | 2.9128e-08 | 3.8634e-08 | 7.5445e-10 | 3.861e-08 | 3.4054e-08 | 1.6033e-09 | 3.7705e-09 | 1.8902e-09 | 1.4414e-10 | 1508.703
91532.344 | 2.8954e-08 | 3.7754e-08 | 7.711e-10 | 3.8868e-08 | 3.4802e-08 | 1.6354e-09 | 3.7944e-09 | 1.9177e-09 | 1.4431e-10 | 1520.875
91544.508 | 2.9118e-08 | 3.8398e-08 | 7.8205e-10 | 3.8567e-08 | 3.4573e-08 | 1.6082e-09 | 3.8124e-09 | 1.9393e-09 | 1.4388e-10 | 1533.039
91556.672 | 2.8814e-08 | 3.7788e-08 | 7.5945e-10 | 3.8815e-08 | 3.4049e-08 | 1.5976e-09 | 3.7531e-09 | 1.8947e-09 | 1.4422e-10 | 1545.203
91568.844 | 2.8988e-08 | 3.8405e-08 | 7.5814e-10 | 3.8508e-08 | 3.4536e-08 | 1.61e-09 | 3.7437e-09 | 1.9003e-09 | 1.4226e-10 | 1557.375
91581.008 | 2.8801e-08 | 3.8135e-08 | 7.6024e-10 | 3.8463e-08 | 3.3926e-08 | 1.5776e-09 | 3.7198e-09 | 1.9076e-09 | 1.4403e-10 | 1569.539
91593.18 | 2.8452e-08 | 3.7825e-08 | 7.5835e-10 | 3.8183e-08 | 3.3509e-08 | 1.5815e-09 | 3.7443e-09 | 1.9055e-09 | 1.4264e-10 | 1581.711
91605.344 | 2.8765e-08 | 3.8277e-08 | 7.5816e-10 | 3.8422e-08 | 3.4308e-08 | 1.6035e-09 | 3.767e-09 | 1.908e-09 | 1.4518e-10 | 1593.875
91617.508 | 2.9449e-08 | 3.7876e-08 | 7.6498e-10 | 3.881e-08 | 3.413e-08 | 1.6046e-09 | 3.7752e-09 | 1.9042e-09 | 1.4289e-10 | 1606.039
91629.68 | 2.8835e-08 | 3.8672e-08 | 7.6862e-10 | 3.8774e-08 | 3.4356e-08 | 1.5976e-09 | 3.794e-09 | 1.8992e-09 | 1.4431e-10 | 1618.211
91641.844 | 2.8923e-08 | 3.8176e-08 | 7.5799e-10 | 3.8272e-08 | 3.4179e-08 | 1.6024e-09 | 3.7582e-09 | 1.8976e-09 | 1.419e-10 | 1630.375
91654.008 | 2.8758e-08 | 3.8295e-08 | 7.5546e-10 | 3.7872e-08 | 3.386e-08 | 1.6043e-09 | 3.7453e-09 | 1.8946e-09 | 1.433e-10 | 1642.539
91666.18 | 2.8737e-08 | 3.7488e-08 | 7.6058e-10 | 3.8454e-08 | 3.3819e-08 | 1.595e-09 | 3.7366e-09 | 1.9093e-09 | 1.4162e-10 | 1654.711
91678.344 | 2.8792e-08 | 3.7188e-08 | 7.7341e-10 | 3.8129e-08 | 3.3598e-08 | 1.5932e-09 | 3.7836e-09 | 1.9053e-09 | 1.442e-10 | 1666.875
91690.516 | 2.8021e-08 | 3.7642e-08 | 7.7434e-10 | 3.8516e-08 | 3.4272e-08 | 1.589e-09 | 3.7564e-09 | 1.9205e-09 | 1.4293e-10 | 1679.047
91702.68 | 2.9039e-08 | 3.7663e-08 | 7.6656e-10 | 3.8169e-08 | 3.3678e-08 | 1.5858e-09 | 3.7342e-09 | 1.8895e-09 | 1.4208e-10 | 1691.211
91714.844 | 2.868e-08 | 3.7972e-08 | 7.6225e-10 | 3.8077e-08 | 3.3969e-08 | 1.5973e-09 | 3.772e-09 | 1.9137e-09 | 1.4257e-10 | 1703.375
91727.016 | 2.9104e-08 | 3.7819e-08 | 7.5602e-10 | 3.8422e-08 | 3.3796e-08 | 1.5913e-09 | 3.7531e-09 | 1.8857e-09 | 1.4194e-10 | 1715.547
91739.18 | 2.8456e-08 | 3.8189e-08 | 7.5825e-10 | 3.8209e-08 | 3.4214e-08 | 1.608e-09 | 3.7524e-09 | 1.8986e-09 | 1.4286e-10 | 1727.711
91751.344 | 2.9144e-08 | 3.8698e-08 | 7.6087e-10 | 3.8919e-08 | 3.4209e-08 | 1.5833e-09 | 3.7371e-09 | 1.8968e-09 | 1.4368e-10 | 1739.875
91763.516 | 2.8965e-08 | 3.8595e-08 | 7.6594e-10 | 3.8697e-08 | 3.4079e-08 | 1.6053e-09 | 3.8038e-09 | 1.9046e-09 | 1.4438e-10 | 1752.047
91775.68 | 2.924e-08 | 3.8407e-08 | 7.7874e-10 | 3.873e-08 | 3.445e-08 | 1.5998e-09 | 3.7589e-09 | 1.9197e-09 | 1.4583e-10 | 1764.211
91787.852 | 2.9157e-08 | 3.8331e-08 | 7.5212e-10 | 3.8614e-08 | 3.4004e-08 | 1.5801e-09 | 3.781e-09 | 1.8857e-09 | 1.4183e-10 | 1776.383
91800.016 | 2.8444e-08 | 3.8687e-08 | 7.5644e-10 | 3.8156e-08 | 3.4101e-08 | 1.581e-09 | 3.7469e-09 | 1.9109e-09 | 1.4118e-10 | 1788.547
91812.18 | 2.8647e-08 | 3.7977e-08 | 7.6486e-10 | 3.8596e-08 | 3.3421e-08 | 1.5728e-09 | 3.7778e-09 | 1.8851e-09 | 1.4128e-10 | 1800.711
91824.352 | 2.8464e-08 | 3.7825e-08 | 7.6484e-10 | 3.8044e-08 | 3.3634e-08 | 1.5835e-09 | 3.7502e-09 | 1.9003e-09 | 1.4315e-10 | 1812.883
91836.516 | 2.8492e-08 | 3.7549e-08 | 7.7153e-10 | 3.8261e-08 | 3.3905e-08 | 1.583e-09 | 3.814e-09 | 1.9128e-09 | 1.4292e-10 | 1825.047
91848.68 | 2.8975e-08 | 3.779e-08 | 7.6619e-10 | 3.8659e-08 | 3.3889e-08 | 1.5644e-09 | 3.7456e-09 | 1.8982e-09 | 1.4234e-10 | 1837.211
91860.852 | 2.9009e-08 | 3.7362e-08 | 7.7108e-10 | 3.8443e-08 | 3.4412e-08 | 1.5935e-09 | 3.7715e-09 | 1.9053e-09 | 1.4332e-10 | 1849.383
91873.016 | 2.9064e-08 | 3.8e-08 | 7.7756e-10 | 3.8473e-08 | 3.4003e-08 | 1.5784e-09 | 3.7999e-09 | 1.9052e-09 | 1.4423e-10 | 1861.547
91885.188 | 2.8774e-08 | 3.7813e-08 | 7.6671e-10 | 3.8311e-08 | 3.4163e-08 | 1.5952e-09 | 3.7847e-09 | 1.8781e-09 | 1.4126e-10 | 1873.719
91897.352 | 2.8553e-08 | 3.7597e-08 | 7.6926e-10 | 3.8183e-08 | 3.4264e-08 | 1.6107e-09 | 3.7575e-09 | 1.9208e-09 | 1.4407e-10 | 1885.883
91909.516 | 2.8839e-08 | 3.7934e-08 | 7.7504e-10 | 3.9123e-08 | 3.4234e-08 | 1.5871e-09 | 3.7784e-09 | 1.9048e-09 | 1.4628e-10 | 1898.047
91921.688 | 2.891e-08 | 3.791e-08 | 7.7124e-10 | 3.8447e-08 | 3.4184e-08 | 1.6174e-09 | 3.7708e-09 | 1.9071e-09 | 1.4492e-10 | 1910.219
91933.852 | 2.8788e-08 | 3.8071e-08 | 7.7565e-10 | 3.8809e-08 | 3.4032e-08 | 1.5985e-09 | 3.8042e-09 | 1.9072e-09 | 1.429e-10 | 1922.383
91946.016 | 2.898e-08 | 3.7364e-08 | 7.7013e-10 | 3.869e-08 | 3.3955e-08 | 1.5759e-09 | 3.806e-09 | 1.9111e-09 | 1.4205e-10 | 1934.547
91958.188 | 2.8496e-08 | 3.7635e-08 | 7.6482e-10 | 3.8452e-08 | 3.4321e-08 | 1.5814e-09 | 3.7858e-09 | 1.9122e-09 | 1.4012e-10 | 1946.719
91970.352 | 2.8469e-08 | 3.7431e-08 | 7.5155e-10 | 3.8508e-08 | 3.3833e-08 | 1.5645e-09 | 3.7467e-09 | 1.9011e-09 | 1.4114e-10 | 1958.883
91982.523 | 2.8718e-08 | 3.7657e-08 | 7.7413e-10 | 3.8051e-08 | 3.388e-08 | 1.5711e-09 | 3.7735e-09 | 1.8925e-09 | 1.423e-10 | 1971.054
91994.688 | 2.8516e-08 | 3.8447e-08 | 7.764e-10 | 3.9225e-08 | 3.4103e-08 | 1.5789e-09 | 3.7493e-09 | 1.9089e-09 | 1.4205e-10 | 1983.219
92006.852 | 2.8563e-08 | 3.8216e-08 | 7.6741e-10 | 3.856e-08 | 3.4241e-08 | 1.5839e-09 | 3.8243e-09 | 1.8866e-09 | 1.4156e-10 | 1995.383
92019.023 | 2.81e-08 | 3.7916e-08 | 7.7578e-10 | 3.8519e-08 | 3.3961e-08 | 1.5752e-09 | 3.7628e-09 | 1.8865e-09 | 1.4251e-10 | 2007.554
92031.188 | 2.8602e-08 | 3.8465e-08 | 7.7239e-10 | 3.9041e-08 | 3.4259e-08 | 1.5837e-09 | 3.7589e-09 | 1.9074e-09 | 1.4287e-10 | 2019.719
92043.352 | 2.8594e-08 | 3.863e-08 | 7.7846e-10 | 3.8803e-08 | 3.382e-08 | 1.5928e-09 | 3.7839e-09 | 1.9228e-09 | 1.4297e-10 | 2031.883
92055.523 | 2.8521e-08 | 3.7295e-08 | 7.9307e-10 | 3.8458e-08 | 3.3857e-08 | 1.5871e-09 | 3.7753e-09 | 1.8819e-09 | 1.4326e-10 | 2044.054
92067.688 | 2.901e-08 | 3.7714e-08 | 7.8191e-10 | 3.8285e-08 | 3.4097e-08 | 1.5623e-09 | 3.7719e-09 | 1.8947e-09 | 1.4299e-10 | 2056.219
92079.859 | 2.842e-08 | 3.7541e-08 | 7.8479e-10 | 3.8827e-08 | 3.3821e-08 | 1.5771e-09 | 3.8096e-09 | 1.9139e-09 | 1.4331e-10 | 2068.39
92092.023 | 2.8242e-08 | 3.7481e-08 | 7.7997e-10 | 3.8577e-08 | 3.3867e-08 | 1.576e-09 | 3.8049e-09 | 1.8906e-09 | 1.4347e-10 | 2080.554
92104.188 | 2.8862e-08 | 3.798e-08 | 7.7575e-10 | 3.8368e-08 | 3.3342e-08 | 1.5767e-09 | 3.7854e-09 | 1.9001e-09 | 1.4113e-10 | 2092.719
92116.359 | 2.8095e-08 | 3.7296e-08 | 7.7541e-10 | 3.8332e-08 | 3.3915e-08 | 1.5734e-09 | 3.7798e-09 | 1.89e-09 | 1.4261e-10 | 2104.89
92128.523 | 2.8214e-08 | 3.75e-08 | 7.6779e-10 | 3.8573e-08 | 3.3975e-08 | 1.583e-09 | 3.795e-09 | 1.9036e-09 | 1.4111e-10 | 2117.054
92140.688 | 2.8342e-08 | 3.7716e-08 | 7.8248e-10 | 3.8675e-08 | 3.4006e-08 | 1.5813e-09 | 3.7709e-09 | 1.9093e-09 | 1.4193e-10 | 2129.219
92152.859 | 2.9491e-08 | 3.8912e-08 | 7.9421e-10 | 3.9336e-08 | 3.4346e-08 | 1.577e-09 | 3.8497e-09 | 1.9169e-09 | 1.4135e-10 | 2141.39
92165.023 | 2.8628e-08 | 3.8099e-08 | 7.8404e-10 | 3.945e-08 | 3.4224e-08 | 1.5992e-09 | 3.817e-09 | 1.9257e-09 | 1.4348e-10 | 2153.554
92177.195 | 2.9431e-08 | 3.8224e-08 | 7.9606e-10 | 3.9179e-08 | 3.4281e-08 | 1.5871e-09 | 3.8046e-09 | 1.9161e-09 | 1.43e-10 | 2165.726
92189.359 | 2.8558e-08 | 3.825e-08 | 7.7863e-10 | 3.9264e-08 | 3.429e-08 | 1.5921e-09 | 3.8443e-09 | 1.9227e-09 | 1.4455e-10 | 2177.89
92201.523 | 2.8509e-08 | 3.8164e-08 | 7.8324e-10 | 3.9094e-08 | 3.4353e-08 | 1.5809e-09 | 3.7889e-09 | 1.9259e-09 | 1.4146e-10 | 2190.054
92213.695 | 2.921e-08 | 3.8149e-08 | 7.9277e-10 | 3.894e-08 | 3.3925e-08 | 1.576e-09 | 3.7914e-09 | 1.8935e-09 | 1.4171e-10 | 2202.226
92225.859 | 2.8911e-08 | 3.7904e-08 | 7.725e-10 | 3.8099e-08 | 3.3839e-08 | 1.5926e-09 | 3.8352e-09 | 1.9166e-09 | 1.4145e-10 | 2214.39
92238.023 | 2.8735e-08 | 3.7945e-08 | 7.8866e-10 | 3.9143e-08 | 3.4099e-08 | 1.5803e-09 | 3.799e-09 | 1.9414e-09 | 1.4401e-10 | 2226.554
92250.195 | 2.8514e-08 | 3.7471e-08 | 7.9581e-10 | 3.9149e-08 | 3.4225e-08 | 1.5825e-09 | 3.8326e-09 | 1.9642e-09 | 1.4392e-10 | 2238.726
92262.359 | 2.9016e-08 | 3.7701e-08 | 7.9917e-10 | 3.9848e-08 | 3.4201e-08 | 1.6006e-09 | 3.8263e-09 | 1.9395e-09 | 1.4495e-10 | 2250.89
92274.531 | 2.8313e-08 | 3.7562e-08 | 7.9559e-10 | 3.931e-08 | 3.4443e-08 | 1.5843e-09 | 3.8152e-09 | 1.9171e-09 | 1.4227e-10 | 2263.062
92286.695 | 2.9322e-08 | 3.758e-08 | 7.9181e-10 | 3.899e-08 | 3.3919e-08 | 1.586e-09 | 3.8204e-09 | 1.9344e-09 | 1.4332e-10 | 2275.226
92298.859 | 2.8445e-08 | 3.7517e-08 | 7.854e-10 | 3.9057e-08 | 3.3987e-08 | 1.5841e-09 | 3.8138e-09 | 1.9104e-09 | 1.4205e-10 | 2287.39
92311.031 | 2.8933e-08 | 3.7632e-08 | 7.8567e-10 | 3.876e-08 | 3.3867e-08 | 1.5852e-09 | 3.7973e-09 | 1.9202e-09 | 1.429e-10 | 2299.562
92323.195 | 2.8782e-08 | 3.7846e-08 | 7.9409e-10 | 3.8836e-08 | 3.4139e-08 | 1.5942e-09 | 3.7621e-09 | 1.9027e-09 | 1.43e-10 | 2311.726
92335.359 | 2.8594e-08 | 3.7426e-08 | 7.7373e-10 | 3.8577e-08 | 3.3865e-08 | 1.5851e-09 | 3.8018e-09 | 1.9103e-09 | 1.4273e-10 | 2323.89
92347.531 | 2.873e-08 | 3.7971e-08 | 7.8526e-10 | 3.8972e-08 | 3.4169e-08 | 1.5845e-09 | 3.8226e-09 | 1.9032e-09 | 1.4445e-10 | 2336.062
92359.695 | 2.8939e-08 | 3.8032e-08 | 7.8808e-10 | 3.8534e-08 | 3.4099e-08 | 1.6087e-09 | 3.8007e-09 | 1.9104e-09 | 1.4263e-10 | 2348.226
92371.867 | 2.8593e-08 | 3.7432e-08 | 7.9681e-10 | 3.8837e-08 | 3.4076e-08 | 1.5967e-09 | 3.8116e-09 | 1.92e-09 | 1.4125e-10 | 2360.398
92384.031 | 2.8548e-08 | 3.7515e-08 | 7.9047e-10 | 3.8532e-08 | 3.4185e-08 | 1.5837e-09 | 3.7552e-09 | 1.9065e-09 | 1.4301e-10 | 2372.562
92396.195 | 2.8835e-08 | 3.7553e-08 | 7.7789e-10 | 3.9041e-08 | 3.3858e-08 | 1.5972e-09 | 3.7916e-09 | 1.9233e-09 | 1.4371e-10 | 2384.726
92408.367 | 2.8798e-08 | 3.7892e-08 | 7.941e-10 | 3.8806e-08 | 3.4234e-08 | 1.5789e-09 | 3.8039e-09 | 1.9308e-09 | 1.4365e-10 | 2396.898
92420.531 | 2.8989e-08 | 3.7558e-08 | 7.9292e-10 | 3.9005e-08 | 3.4064e-08 | 1.6004e-09 | 3.8477e-09 | 1.909e-09 | 1.4357e-10 | 2409.062
92432.695 | 2.8684e-08 | 3.7637e-08 | 7.9359e-10 | 3.9226e-08 | 3.4172e-08 | 1.5921e-09 | 3.824e-09 | 1.9152e-09 | 1.4579e-10 | 2421.226
92444.867 | 2.8703e-08 | 3.7725e-08 | 8.0128e-10 | 3.942e-08 | 3.4464e-08 | 1.5971e-09 | 3.8964e-09 | 1.9141e-09 | 1.4593e-10 | 2433.398
92457.031 | 2.8711e-08 | 3.8192e-08 | 8.0392e-10 | 3.9115e-08 | 3.4192e-08 | 1.6048e-09 | 3.8074e-09 | 1.9205e-09 | 1.4289e-10 | 2445.562
92469.203 | 2.8762e-08 | 3.8035e-08 | 8.0042e-10 | 3.9468e-08 | 3.405e-08 | 1.5897e-09 | 3.8224e-09 | 1.9316e-09 | 1.4226e-10 | 2457.734
92481.367 | 2.8749e-08 | 3.8172e-08 | 7.9014e-10 | 3.8688e-08 | 3.4e-08 | 1.6021e-09 | 3.8197e-09 | 1.9329e-09 | 1.4368e-10 | 2469.898
92493.531 | 2.8583e-08 | 3.789e-08 | 8.0284e-10 | 3.9509e-08 | 3.431e-08 | 1.5782e-09 | 3.8314e-09 | 1.9357e-09 | 1.4425e-10 | 2482.062
92505.703 | 2.9102e-08 | 3.7726e-08 | 7.9258e-10 | 3.8896e-08 | 3.4677e-08 | 1.6164e-09 | 3.8108e-09 | 1.9352e-09 | 1.4409e-10 | 2494.234
92517.867 | 2.8807e-08 | 3.7734e-08 | 7.9763e-10 | 3.9342e-08 | 3.4342e-08 | 1.5945e-09 | 3.824e-09 | 1.9255e-09 | 1.4187e-10 | 2506.398
92530.031 | 2.9083e-08 | 3.8093e-08 | 7.9626e-10 | 3.9135e-08 | 3.4222e-08 | 1.6189e-09 | 3.8363e-09 | 1.9309e-09 | 1.4347e-10 | 2518.562
92542.203 | 2.9046e-08 | 3.8022e-08 | 7.8007e-10 | 3.8804e-08 | 3.4429e-08 | 1.592e-09 | 3.778e-09 | 1.9233e-09 | 1.4167e-10 | 2530.734
92554.367 | 2.8692e-08 | 3.7718e-08 | 7.8994e-10 | 3.8667e-08 | 3.3914e-08 | 1.592e-09 | 3.808e-09 | 1.9118e-09 | 1.4289e-10 | 2542.898
92566.539 | 2.8553e-08 | 3.7877e-08 | 7.7663e-10 | 3.8836e-08 | 3.4231e-08 | 1.6048e-09 | 3.8154e-09 | 1.9201e-09 | 1.4325e-10 | 2555.07
92578.703 | 2.8738e-08 | 3.778e-08 | 7.9795e-10 | 3.9028e-08 | 3.4107e-08 | 1.5958e-09 | 3.8069e-09 | 1.934e-09 | 1.4301e-10 | 2567.234
92590.867 | 2.8698e-08 | 3.6929e-08 | 7.887e-10 | 3.8646e-08 | 3.3511e-08 | 1.5999e-09 | 3.8186e-09 | 1.9132e-09 | 1.4094e-10 | 2579.398
92603.039 | 2.8713e-08 | 3.7398e-08 | 7.864e-10 | 3.8114e-08 | 3.3525e-08 | 1.5701e-09 | 3.769e-09 | 1.9098e-09 | 1.4281e-10 | 2591.57
92615.203 | 2.8319e-08 | 3.7828e-08 | 7.69e-10 | 3.7809e-08 | 3.3718e-08 | 1.5764e-09 | 3.7718e-09 | 1.8841e-09 | 1.3865e-10 | 2603.734
92627.367 | 2.8741e-08 | 3.8154e-08 | 7.7467e-10 | 3.8785e-08 | 3.4021e-08 | 1.6037e-09 | 3.7953e-09 | 1.9218e-09 | 1.4211e-10 | 2615.898
92639.539 | 2.9986e-08 | 3.8749e-08 | 7.9671e-10 | 3.9615e-08 | 3.4902e-08 | 1.5903e-09 | 3.8452e-09 | 1.9312e-09 | 1.412e-10 | 2628.07
92651.703 | 2.9244e-08 | 3.9297e-08 | 7.8318e-10 | 3.9685e-08 | 3.4436e-08 | 1.5893e-09 | 3.847e-09 | 1.9322e-09 | 1.4168e-10 | 2640.234
92663.875 | 2.9171e-08 | 3.877e-08 | 7.8229e-10 | 3.8701e-08 | 3.4033e-08 | 1.5928e-09 | 3.8331e-09 | 1.9207e-09 | 1.412e-10 | 2652.406
92676.039 | 2.8954e-08 | 3.8514e-08 | 7.8848e-10 | 3.9011e-08 | 3.3926e-08 | 1.5885e-09 | 3.7783e-09 | 1.9105e-09 | 1.3975e-10 | 2664.57
92688.203 | 2.8872e-08 | 3.8859e-08 | 7.7917e-10 | 3.892e-08 | 3.4003e-08 | 1.562e-09 | 3.7878e-09 | 1.9277e-09 | 1.4145e-10 | 2676.734
92700.375 | 2.8611e-08 | 3.8562e-08 | 7.9022e-10 | 3.8421e-08 | 3.4034e-08 | 1.5537e-09 | 3.7308e-09 | 1.9116e-09 | 1.3984e-10 | 2688.906
92712.539 | 2.8396e-08 | 3.8466e-08 | 7.8286e-10 | 3.8406e-08 | 3.4051e-08 | 1.5881e-09 | 3.7672e-09 | 1.8889e-09 | 1.393e-10 | 2701.07
92724.703 | 2.8367e-08 | 3.8489e-08 | 7.8365e-10 | 3.8513e-08 | 3.3493e-08 | 1.566e-09 | 3.7749e-09 | 1.8883e-09 | 1.399e-10 | 2713.234
92736.875 | 2.8007e-08 | 3.8742e-08 | 7.8091e-10 | 3.8324e-08 | 3.3753e-08 | 1.5524e-09 | 3.7626e-09 | 1.8698e-09 | 1.3937e-10 | 2725.406
92749.039 | 2.8413e-08 | 3.7842e-08 | 7.7733e-10 | 3.8307e-08 | 3.3588e-08 | 1.5739e-09 | 3.7895e-09 | 1.8949e-09 | 1.3886e-10 | 2737.57
92761.211 | 2.8297e-08 | 3.8295e-08 | 7.7572e-10 | 3.7401e-08 | 3.3312e-08 | 1.5751e-09 | 3.7231e-09 | 1.8582e-09 | 1.3603e-10 | 2749.742
92773.375 | 2.8281e-08 | 3.8468e-08 | 7.6547e-10 | 3.8e-08 | 3.3263e-08 | 1.5571e-09 | 3.7306e-09 | 1.8809e-09 | 1.3869e-10 | 2761.906
92785.539 | 2.8389e-08 | 3.8298e-08 | 7.8031e-10 | 3.8015e-08 | 3.3818e-08 | 1.5736e-09 | 3.7768e-09 | 1.9198e-09 | 1.4181e-10 | 2774.07
92797.711 | 2.8765e-08 | 3.8592e-08 | 7.8426e-10 | 3.8015e-08 | 3.3918e-08 | 1.5692e-09 | 3.7719e-09 | 1.8967e-09 | 1.3904e-10 | 2786.242
92809.875 | 2.8328e-08 | 3.9191e-08 | 7.8105e-10 | 3.8154e-08 | 3.4079e-08 | 1.5681e-09 | 3.7336e-09 | 1.89e-09 | 1.3842e-10 | 2798.406
92822.047 | 2.8558e-08 | 3.8829e-08 | 7.7856e-10 | 3.8356e-08 | 3.4156e-08 | 1.561e-09 | 3.7722e-09 | 1.878e-09 | 1.393e-10 | 2810.578
92834.211 | 2.8178e-08 | 3.8299e-08 | 7.8569e-10 | 3.8466e-08 | 3.3507e-08 | 1.557e-09 | 3.7371e-09 | 1.8853e-09 | 1.3679e-10 | 2822.742
92846.375 | 2.8253e-08 | 3.8308e-08 | 7.7234e-10 | 3.7772e-08 | 3.3456e-08 | 1.5479e-09 | 3.7427e-09 | 1.8673e-09 | 1.3901e-10 | 2834.906
92858.547 | 2.8116e-08 | 3.8334e-08 | 7.6988e-10 | 3.822e-08 | 3.3197e-08 | 1.5338e-09 | 3.7335e-09 | 1.8773e-09 | 1.3615e-10 | 2847.078
92870.711 | 2.8867e-08 | 3.8729e-08 | 7.7839e-10 | 3.8129e-08 | 3.3954e-08 | 1.54e-09 | 3.7634e-09 | 1.8747e-09 | 1.3931e-10 | 2859.242
92882.875 | 2.8288e-08 | 3.8103e-08 | 7.7369e-10 | 3.7935e-08 | 3.3328e-08 | 1.5562e-09 | 3.7087e-09 | 1.8881e-09 | 1.3945e-10 | 2871.406
92895.047 | 2.8652e-08 | 3.907e-08 | 7.8061e-10 | 3.8129e-08 | 3.3796e-08 | 1.5676e-09 | 3.7963e-09 | 1.9161e-09 | 1.4063e-10 | 2883.578
92907.211 | 2.8723e-08 | 3.8461e-08 | 7.7398e-10 | 3.8474e-08 | 3.3551e-08 | 1.5688e-09 | 3.7609e-09 | 1.8678e-09 | 1.4061e-10 | 2895.742
92919.383 | 2.8638e-08 | 3.8723e-08 | 7.6554e-10 | 3.8007e-08 | 3.3931e-08 | 1.5597e-09 | 3.7291e-09 | 1.872e-09 | 1.3735e-10 | 2907.914
92931.547 | 2.8254e-08 | 3.8578e-08 | 7.6692e-10 | 3.7629e-08 | 3.3336e-08 | 1.5646e-09 | 3.7211e-09 | 1.8807e-09 | 1.3852e-10 | 2920.078
92943.711 | 2.8065e-08 | 3.8938e-08 | 7.6441e-10 | 3.8059e-08 | 3.3317e-08 | 1.5629e-09 | 3.7224e-09 | 1.8723e-09 | 1.399e-10 | 2932.242
92955.883 | 2.8151e-08 | 3.7665e-08 | 7.7124e-10 | 3.7944e-08 | 3.3741e-08 | 1.5569e-09 | 3.704e-09 | 1.8535e-09 | 1.3836e-10 | 2944.414
92968.047 | 2.8085e-08 | 3.8333e-08 | 7.6067e-10 | 3.7469e-08 | 3.3313e-08 | 1.5353e-09 | 3.6727e-09 | 1.8466e-09 | 1.3791e-10 | 2956.578
92980.211 | 2.8083e-08 | 3.7857e-08 | 7.6008e-10 | 3.7722e-08 | 3.3489e-08 | 1.5539e-09 | 3.7152e-09 | 1.8557e-09 | 1.3831e-10 | 2968.742
92992.383 | 2.8218e-08 | 3.7927e-08 | 7.6344e-10 | 3.7748e-08 | 3.3668e-08 | 1.5651e-09 | 3.683e-09 | 1.8736e-09 | 1.3729e-10 | 2980.914
93004.547 | 2.8488e-08 | 3.8075e-08 | 7.5411e-10 | 3.7737e-08 | 3.3101e-08 | 1.5416e-09 | 3.7392e-09 | 1.9074e-09 | 1.3872e-10 | 2993.078
93016.719 | 2.8648e-08 | 3.8693e-08 | 7.7613e-10 | 3.8488e-08 | 3.3683e-08 | 1.5609e-09 | 3.7647e-09 | 1.896e-09 | 1.3795e-10 | 3005.25
93028.883 | 2.867e-08 | 3.9242e-08 | 7.7839e-10 | 3.823e-08 | 3.3962e-08 | 1.5668e-09 | 3.75e-09 | 1.8814e-09 | 1.4041e-10 | 3017.414
93041.047 | 2.8365e-08 | 3.8795e-08 | 7.8033e-10 | 3.8323e-08 | 3.3711e-08 | 1.5809e-09 | 3.7337e-09 | 1.8639e-09 | 1.3865e-10 | 3029.578
93053.219 | 2.8496e-08 | 3.8802e-08 | 7.6389e-10 | 3.7499e-08 | 3.3727e-08 | 1.5466e-09 | 3.7575e-09 | 1.8762e-09 | 1.372e-10 | 3041.75
93065.383 | 2.8168e-08 | 3.8508e-08 | 7.6738e-10 | 3.8085e-08 | 3.3511e-08 | 1.5499e-09 | 3.6626e-09 | 1.8651e-09 | 1.3781e-10 | 3053.914
93077.547 | 2.861e-08 | 3.8695e-08 | 7.6676e-10 | 3.7938e-08 | 3.3453e-08 | 1.5551e-09 | 3.7287e-09 | 1.8695e-09 | 1.3764e-10 | 3066.078
93089.719 | 2.8179e-08 | 3.8533e-08 | 7.6515e-10 | 3.7853e-08 | 3.3789e-08 | 1.5583e-09 | 3.6994e-09 | 1.8681e-09 | 1.3691e-10 | 3078.25
93101.883 | 2.8258e-08 | 3.8094e-08 | 7.7073e-10 | 3.7908e-08 | 3.3692e-08 | 1.5435e-09 | 3.7337e-09 | 1.873e-09 | 1.3653e-10 | 3090.414
93114.055 | 2.8024e-08 | 3.8824e-08 | 7.583e-10 | 3.7644e-08 | 3.3491e-08 | 1.5482e-09 | 3.7013e-09 | 1.8774e-09 | 1.3456e-10 | 3102.586
93126.219 | 2.8727e-08 | 3.8096e-08 | 7.7027e-10 | 3.7488e-08 | 3.3273e-08 | 1.557e-09 | 3.6651e-09 | 1.8561e-09 | 1.3883e-10 | 3114.75
93138.383 | 2.8118e-08 | 3.8809e-08 | 7.6775e-10 | 3.789e-08 | 3.3489e-08 | 1.5432e-09 | 3.7037e-09 | 1.8524e-09 | 1.388e-10 | 3126.914
93150.555 | 2.819e-08 | 3.8246e-08 | 7.6535e-10 | 3.7726e-08 | 3.3353e-08 | 1.5428e-09 | 3.6836e-09 | 1.8528e-09 | 1.373e-10 | 3139.086
93162.719 | 2.8569e-08 | 3.8819e-08 | 7.7023e-10 | 3.7851e-08 | 3.4021e-08 | 1.5425e-09 | 3.7023e-09 | 1.8765e-09 | 1.3944e-10 | 3151.25
93174.883 | 2.8622e-08 | 3.9034e-08 | 7.6607e-10 | 3.7615e-08 | 3.374e-08 | 1.5505e-09 | 3.7341e-09 | 1.8714e-09 | 1.374e-10 | 3163.414
93187.055 | 2.8503e-08 | 3.9049e-08 | 7.5757e-10 | 3.7692e-08 | 3.3924e-08 | 1.5335e-09 | 3.6689e-09 | 1.8654e-09 | 1.3613e-10 | 3175.586
93199.219 | 2.8513e-08 | 3.8564e-08 | 7.5722e-10 | 3.7892e-08 | 3.414e-08 | 1.5317e-09 | 3.7073e-09 | 1.8689e-09 | 1.375e-10 | 3187.75
93211.391 | 2.8587e-08 | 3.9514e-08 | 7.6491e-10 | 3.7853e-08 | 3.4122e-08 | 1.5391e-09 | 3.6862e-09 | 1.867e-09 | 1.3489e-10 | 3199.922
93223.555 | 2.8633e-08 | 3.9422e-08 | 7.5009e-10 | 3.7265e-08 | 3.2993e-08 | 1.5316e-09 | 3.6647e-09 | 1.8555e-09 | 1.3673e-10 | 3212.086
93235.719 | 2.8354e-08 | 3.9046e-08 | 7.6203e-10 | 3.7871e-08 | 3.3623e-08 | 1.5522e-09 | 3.7043e-09 | 1.8724e-09 | 1.3749e-10 | 3224.25
93247.891 | 2.7837e-08 | 3.9152e-08 | 7.6072e-10 | 3.7467e-08 | 3.3807e-08 | 1.5257e-09 | 3.7146e-09 | 1.8591e-09 | 1.3694e-10 | 3236.422
93260.055 | 2.8054e-08 | 3.8605e-08 | 7.4949e-10 | 3.7666e-08 | 3.3911e-08 | 1.5397e-09 | 3.6356e-09 | 1.8369e-09 | 1.3459e-10 | 3248.586
93272.219 | 2.8968e-08 | 3.8982e-08 | 7.5271e-10 | 3.766e-08 | 3.3908e-08 | 1.5455e-09 | 3.7131e-09 | 1.852e-09 | 1.3734e-10 | 3260.75
93284.391 | 2.8545e-08 | 3.9004e-08 | 7.5501e-10 | 3.7886e-08 | 3.346e-08 | 1.548e-09 | 3.7265e-09 | 1.855e-09 | 1.3791e-10 | 3272.922
93296.555 | 2.8741e-08 | 3.8766e-08 | 7.6785e-10 | 3.7715e-08 | 3.3918e-08 | 1.546e-09 | 3.6958e-09 | 1.863e-09 | 1.3698e-10 | 3285.086
93308.727 | 2.8656e-08 | 3.8922e-08 | 7.6215e-10 | 3.7704e-08 | 3.3448e-08 | 1.5313e-09 | 3.6617e-09 | 1.8639e-09 | 1.3705e-10 | 3297.258
93320.891 | 2.7846e-08 | 3.8844e-08 | 7.653e-10 | 3.7343e-08 | 3.3207e-08 | 1.5374e-09 | 3.7242e-09 | 1.8432e-09 | 1.3654e-10 | 3309.422
93333.055 | 2.8264e-08 | 3.8775e-08 | 7.6779e-10 | 3.7609e-08 | 3.4051e-08 | 1.5433e-09 | 3.6623e-09 | 1.8686e-09 | 1.3885e-10 | 3321.586
93345.227 | 2.8288e-08 | 3.8968e-08 | 7.6683e-10 | 3.7289e-08 | 3.3951e-08 | 1.5273e-09 | 3.7265e-09 | 1.8552e-09 | 1.3826e-10 | 3333.758
93357.391 | 2.8304e-08 | 3.9175e-08 | 7.722e-10 | 3.8041e-08 | 3.3748e-08 | 1.5507e-09 | 3.7267e-09 | 1.8589e-09 | 1.384e-10 | 3345.922
93369.555 | 2.8688e-08 | 3.9324e-08 | 7.478e-10 | 3.7252e-08 | 3.3549e-08 | 1.5363e-09 | 3.6751e-09 | 1.8502e-09 | 1.3611e-10 | 3358.086
93381.727 | 2.8308e-08 | 3.8996e-08 | 7.4558e-10 | 3.7049e-08 | 3.3551e-08 | 1.5384e-09 | 3.6662e-09 | 1.8404e-09 | 1.3519e-10 | 3370.258
93393.891 | 2.772e-08 | 3.9277e-08 | 7.4671e-10 | 3.7662e-08 | 3.3389e-08 | 1.534e-09 | 3.6804e-09 | 1.8435e-09 | 1.356e-10 | 3382.422
93406.063 | 2.8281e-08 | 3.9369e-08 | 7.4098e-10 | 3.7421e-08 | 3.3259e-08 | 1.5228e-09 | 3.6655e-09 | 1.8514e-09 | 1.3493e-10 | 3394.594
93418.227 | 2.8341e-08 | 3.8434e-08 | 7.4496e-10 | 3.7263e-08 | 3.298e-08 | 1.5168e-09 | 3.6864e-09 | 1.8431e-09 | 1.3639e-10 | 3406.758
93430.391 | 2.8117e-08 | 3.8088e-08 | 7.4867e-10 | 3.6944e-08 | 3.3151e-08 | 1.5419e-09 | 3.7006e-09 | 1.8334e-09 | 1.3359e-10 | 3418.922
93442.563 | 2.782e-08 | 3.8049e-08 | 7.4594e-10 | 3.6934e-08 | 3.3249e-08 | 1.5046e-09 | 3.6646e-09 | 1.8248e-09 | 1.3572e-10 | 3431.094
93454.727 | 2.8079e-08 | 3.8302e-08 | 7.6205e-10 | 3.7031e-08 | 3.3305e-08 | 1.5395e-09 | 3.6884e-09 | 1.8529e-09 | 1.3668e-10 | 3443.258
93466.891 | 2.7923e-08 | 3.8482e-08 | 7.5943e-10 | 3.7463e-08 | 3.3585e-08 | 1.5488e-09 | 3.7213e-09 | 1.8331e-09 | 1.362e-10 | 3455.422
93479.063 | 2.8719e-08 | 3.8881e-08 | 7.588e-10 | 3.7378e-08 | 3.3524e-08 | 1.5409e-09 | 3.6917e-09 | 1.8469e-09 | 1.3601e-10 | 3467.594
93491.227 | 2.8073e-08 | 3.8321e-08 | 7.5217e-10 | 3.7953e-08 | 3.3467e-08 | 1.541e-09 | 3.6692e-09 | 1.8584e-09 | 1.3608e-10 | 3479.758
93503.398 | 2.7825e-08 | 3.9067e-08 | 7.5573e-10 | 3.751e-08 | 3.3769e-08 | 1.5341e-09 | 3.6844e-09 | 1.8505e-09 | 1.3566e-10 | 3491.929
93515.563 | 2.7798e-08 | 3.8634e-08 | 7.5072e-10 | 3.7508e-08 | 3.3467e-08 | 1.5428e-09 | 3.6869e-09 | 1.8765e-09 | 1.363e-10 | 3504.094
93527.727 | 2.85e-08 | 3.9254e-08 | 7.601e-10 | 3.7766e-08 | 3.3639e-08 | 1.5218e-09 | 3.7093e-09 | 1.8591e-09 | 1.3507e-10 | 3516.258
93539.898 | 2.842e-08 | 3.897e-08 | 7.7173e-10 | 3.7675e-08 | 3.3353e-08 | 1.5292e-09 | 3.6878e-09 | 1.8581e-09 | 1.3521e-10 | 3528.429
93552.063 | 2.8247e-08 | 3.9219e-08 | 7.5597e-10 | 3.752e-08 | 3.3232e-08 | 1.5377e-09 | 3.6636e-09 | 1.8426e-09 | 1.3522e-10 | 3540.594
93564.227 | 2.861e-08 | 3.9109e-08 | 7.6221e-10 | 3.8041e-08 | 3.3559e-08 | 1.5487e-09 | 3.678e-09 | 1.8562e-09 | 1.3618e-10 | 3552.758
93576.398 | 2.8394e-08 | 3.9751e-08 | 7.6173e-10 | 3.7792e-08 | 3.3765e-08 | 1.5551e-09 | 3.7407e-09 | 1.8217e-09 | 1.3608e-10 | 3564.929
93588.563 | 2.8532e-08 | 3.8809e-08 | 7.7615e-10 | 3.7854e-08 | 3.379e-08 | 1.5337e-09 | 3.6882e-09 | 1.8555e-09 | 1.3694e-10 | 3577.094
93600.734 | 2.8172e-08 | 3.9322e-08 | 7.7369e-10 | 3.7832e-08 | 3.371e-08 | 1.5357e-09 | 3.6829e-09 | 1.836e-09 | 1.3522e-10 | 3589.265
93612.898 | 2.8245e-08 | 3.9247e-08 | 7.5147e-10 | 3.7195e-08 | 3.3282e-08 | 1.5048e-09 | 3.6627e-09 | 1.833e-09 | 1.3672e-10 | 3601.429
93625.063 | 2.8127e-08 | 3.9056e-08 | 7.5276e-10 | 3.7864e-08 | 3.3331e-08 | 1.5304e-09 | 3.6377e-09 | 1.8514e-09 | 1.3603e-10 | 3613.594
93637.234 | 2.8037e-08 | 3.883e-08 | 7.6841e-10 | 3.7135e-08 | 3.3039e-08 | 1.5366e-09 | 3.6695e-09 | 1.8322e-09 | 1.3489e-10 | 3625.765
93649.398 | 2.7532e-08 | 3.8383e-08 | 7.575e-10 | 3.71e-08 | 3.3172e-08 | 1.524e-09 | 3.6673e-09 | 1.8424e-09 | 1.3486e-10 | 3637.929
93661.563 | 2.7968e-08 | 3.8527e-08 | 7.5405e-10 | 3.6976e-08 | 3.3137e-08 | 1.5169e-09 | 3.636e-09 | 1.8276e-09 | 1.3338e-10 | 3650.094
93673.734 | 2.8031e-08 | 3.8657e-08 | 7.5645e-10 | 3.7103e-08 | 3.3652e-08 | 1.511e-09 | 3.6509e-09 | 1.8346e-09 | 1.3525e-10 | 3662.265
93685.898 | 2.7565e-08 | 3.8778e-08 | 7.5213e-10 | 3.7173e-08 | 3.3202e-08 | 1.5155e-09 | 3.6456e-09 | 1.8207e-09 | 1.3424e-10 | 3674.429
93698.07 | 2.7705e-08 | 3.8512e-08 | 7.4206e-10 | 3.673e-08 | 3.3145e-08 | 1.526e-09 | 3.6067e-09 | 1.8188e-09 | 1.348e-10 | 3686.601
93710.234 | 2.8069e-08 | 3.8081e-08 | 7.539e-10 | 3.7394e-08 | 3.3347e-08 | 1.522e-09 | 3.6315e-09 | 1.8305e-09 | 1.334e-10 | 3698.765
93722.398 | 2.774e-08 | 3.8086e-08 | 7.5326e-10 | 3.7084e-08 | 3.3551e-08 | 1.5222e-09 | 3.6654e-09 | 1.8219e-09 | 1.3508e-10 | 3710.929
93734.57 | 2.7803e-08 | 3.8117e-08 | 7.4797e-10 | 3.7459e-08 | 3.3134e-08 | 1.5242e-09 | 3.7006e-09 | 1.8474e-09 | 1.3563e-10 | 3723.101
93746.734 | 2.8546e-08 | 3.9165e-08 | 7.6048e-10 | 3.7888e-08 | 3.362e-08 | 1.5189e-09 | 3.6673e-09 | 1.857e-09 | 1.3518e-10 | 3735.265
93758.898 | 2.868e-08 | 3.922e-08 | 7.5254e-10 | 3.8001e-08 | 3.3903e-08 | 1.5239e-09 | 3.6882e-09 | 1.8605e-09 | 1.3547e-10 | 3747.429
93771.07 | 2.9106e-08 | 3.9938e-08 | 7.664e-10 | 3.8309e-08 | 3.3852e-08 | 1.5358e-09 | 3.7062e-09 | 1.8702e-09 | 1.3586e-10 | 3759.601
93783.234 | 2.854e-08 | 3.9536e-08 | 7.6506e-10 | 3.8037e-08 | 3.3893e-08 | 1.5164e-09 | 3.7256e-09 | 1.8586e-09 | 1.3683e-10 | 3771.765
93795.406 | 2.8315e-08 | 3.8822e-08 | 7.6078e-10 | 3.765e-08 | 3.3712e-08 | 1.529e-09 | 3.6804e-09 | 1.8531e-09 | 1.34e-10 | 3783.937
93807.57 | 2.8063e-08 | 3.9511e-08 | 7.7e-10 | 3.7618e-08 | 3.3473e-08 | 1.5401e-09 | 3.6535e-09 | 1.8543e-09 | 1.3504e-10 | 3796.101
93819.734 | 2.8204e-08 | 3.8649e-08 | 7.7263e-10 | 3.7605e-08 | 3.3486e-08 | 1.5476e-09 | 3.6917e-09 | 1.8522e-09 | 1.356e-10 | 3808.265
93831.906 | 2.8249e-08 | 3.8568e-08 | 7.7496e-10 | 3.7039e-08 | 3.3255e-08 | 1.5311e-09 | 3.6746e-09 | 1.8384e-09 | 1.3562e-10 | 3820.437
93844.07 | 2.8091e-08 | 3.8474e-08 | 7.6263e-10 | 3.7303e-08 | 3.3269e-08 | 1.5296e-09 | 3.6664e-09 | 1.8336e-09 | 1.3457e-10 | 3832.601
93856.234 | 2.8249e-08 | 3.8412e-08 | 7.6974e-10 | 3.7326e-08 | 3.3787e-08 | 1.5235e-09 | 3.6834e-09 | 1.8505e-09 | 1.3711e-10 | 3844.765
93868.406 | 2.7918e-08 | 3.8377e-08 | 7.6788e-10 | 3.7246e-08 | 3.2826e-08 | 1.5228e-09 | 3.676e-09 | 1.8459e-09 | 1.3676e-10 | 3856.937
93880.57 | 2.8142e-08 | 3.8893e-08 | 7.6772e-10 | 3.6961e-08 | 3.3484e-08 | 1.5199e-09 | 3.6567e-09 | 1.8517e-09 | 1.3626e-10 | 3869.101
93892.742 | 2.7741e-08 | 3.8307e-08 | 7.6019e-10 | 3.7274e-08 | 3.314e-08 | 1.521e-09 | 3.6341e-09 | 1.8182e-09 | 1.3358e-10 | 3881.273
93904.906 | 2.8155e-08 | 3.8577e-08 | 7.5693e-10 | 3.7098e-08 | 3.3026e-08 | 1.4967e-09 | 3.6569e-09 | 1.8404e-09 | 1.3436e-10 | 3893.437
93917.07 | 2.8255e-08 | 3.8469e-08 | 7.6395e-10 | 3.7609e-08 | 3.3342e-08 | 1.526e-09 | 3.6794e-09 | 1.8572e-09 | 1.3558e-10 | 3905.601
93929.242 | 2.8143e-08 | 3.9122e-08 | 7.4859e-10 | 3.6977e-08 | 3.3614e-08 | 1.5311e-09 | 3.6477e-09 | 1.8289e-09 | 1.338e-10 | 3917.773
93941.406 | 2.806e-08 | 3.8976e-08 | 7.4065e-10 | 3.6903e-08 | 3.3136e-08 | 1.5243e-09 | 3.6065e-09 | 1.8178e-09 | 1.3476e-10 | 3929.937
93953.57 | 2.7884e-08 | 3.8461e-08 | 7.4863e-10 | 3.6729e-08 | 3.3131e-08 | 1.5017e-09 | 3.6423e-09 | 1.8327e-09 | 1.3448e-10 | 3942.101
93965.742 | 2.8645e-08 | 3.8632e-08 | 7.5141e-10 | 3.7141e-08 | 3.2923e-08 | 1.5202e-09 | 3.6372e-09 | 1.8502e-09 | 1.3406e-10 | 3954.273
93977.906 | 2.7732e-08 | 3.8602e-08 | 7.517e-10 | 3.6762e-08 | 3.2964e-08 | 1.5158e-09 | 3.6315e-09 | 1.8131e-09 | 1.3218e-10 | 3966.437
93990.078 | 2.7595e-08 | 3.8513e-08 | 7.4816e-10 | 3.6701e-08 | 3.3076e-08 | 1.5e-09 | 3.6439e-09 | 1.8272e-09 | 1.3551e-10 | 3978.609
94002.242 | 2.8572e-08 | 3.9089e-08 | 7.6619e-10 | 3.7069e-08 | 3.3699e-08 | 1.5055e-09 | 3.643e-09 | 1.8276e-09 | 1.3472e-10 | 3990.773
94014.406 | 2.7883e-08 | 3.8536e-08 | 7.4435e-10 | 3.7267e-08 | 3.3248e-08 | 1.5138e-09 | 3.6741e-09 | 1.844e-09 | 1.3326e-10 | 4002.937
94026.578 | 2.8289e-08 | 3.8188e-08 | 7.6363e-10 | 3.7455e-08 | 3.3614e-08 | 1.513e-09 | 3.6528e-09 | 1.8528e-09 | 1.3517e-10 | 4015.109
94038.742 | 2.8208e-08 | 3.8031e-08 | 7.5669e-10 | 3.6957e-08 | 3.3032e-08 | 1.5197e-09 | 3.648e-09 | 1.8346e-09 | 1.3427e-10 | 4027.273
94050.906 | 2.8176e-08 | 3.8767e-08 | 7.5981e-10 | 3.6998e-08 | 3.3175e-08 | 1.522e-09 | 3.6716e-09 | 1.8244e-09 | 1.3425e-10 | 4039.437
94063.078 | 2.8864e-08 | 3.8416e-08 | 7.6971e-10 | 3.7145e-08 | 3.3211e-08 | 1.5219e-09 | 3.6831e-09 | 1.8347e-09 | 1.3428e-10 | 4051.609
94075.242 | 2.7935e-08 | 3.8252e-08 | 7.7079e-10 | 3.6899e-08 | 3.3369e-08 | 1.5405e-09 | 3.6461e-09 | 1.8342e-09 | 1.3545e-10 | 4063.773
94087.414 | 2.7831e-08 | 3.8168e-08 | 7.6721e-10 | 3.6677e-08 | 3.3292e-08 | 1.5326e-09 | 3.6578e-09 | 1.8581e-09 | 1.3511e-10 | 4075.945
94099.578 | 2.7965e-08 | 3.8265e-08 | 7.6617e-10 | 3.6507e-08 | 3.3241e-08 | 1.5395e-09 | 3.5984e-09 | 1.8094e-09 | 1.3291e-10 | 4088.109
94111.742 | 2.7973e-08 | 3.8523e-08 | 7.5093e-10 | 3.6632e-08 | 3.2956e-08 | 1.5161e-09 | 3.5666e-09 | 1.7939e-09 | 1.3182e-10 | 4100.273
94123.914 | 2.7668e-08 | 3.8755e-08 | 7.4979e-10 | 3.6779e-08 | 3.3037e-08 | 1.5102e-09 | 3.6411e-09 | 1.8344e-09 | 1.3399e-10 | 4112.445
94136.078 | 2.8134e-08 | 3.8036e-08 | 7.6677e-10 | 3.6741e-08 | 3.3103e-08 | 1.5103e-09 | 3.6271e-09 | 1.8329e-09 | 1.3591e-10 | 4124.609
94148.242 | 2.7672e-08 | 3.8058e-08 | 7.5898e-10 | 3.6746e-08 | 3.3186e-08 | 1.523e-09 | 3.6608e-09 | 1.8357e-09 | 1.3393e-10 | 4136.773
94160.414 | 2.7842e-08 | 3.7635e-08 | 7.6047e-10 | 3.6698e-08 | 3.2828e-08 | 1.5114e-09 | 3.6446e-09 | 1.8164e-09 | 1.3382e-10 | 4148.945
94172.578 | 2.7752e-08 | 3.8075e-08 | 7.6313e-10 | 3.6413e-08 | 3.2934e-08 | 1.5117e-09 | 3.6329e-09 | 1.839e-09 | 1.3374e-10 | 4161.109
94184.75 | 2.8266e-08 | 3.8621e-08 | 7.6651e-10 | 3.7091e-08 | 3.3111e-08 | 1.5244e-09 | 3.6999e-09 | 1.8235e-09 | 1.3392e-10 | 4173.281
94196.914 | 2.7764e-08 | 3.7909e-08 | 7.6842e-10 | 3.7198e-08 | 3.3191e-08 | 1.5381e-09 | 3.6389e-09 | 1.8226e-09 | 1.3308e-10 | 4185.445
94209.078 | 2.8268e-08 | 3.8107e-08 | 7.4559e-10 | 3.6744e-08 | 3.2925e-08 | 1.5113e-09 | 3.6297e-09 | 1.7894e-09 | 1.3202e-10 | 4197.609
94221.25 | 2.7729e-08 | 3.8029e-08 | 7.475e-10 | 3.6826e-08 | 3.2729e-08 | 1.5034e-09 | 3.5784e-09 | 1.8126e-09 | 1.3039e-10 | 4209.781
94233.414 | 2.7546e-08 | 3.7423e-08 | 7.4601e-10 | 3.6313e-08 | 3.2647e-08 | 1.5124e-09 | 3.6201e-09 | 1.8023e-09 | 1.3251e-10 | 4221.945
94245.578 | 2.7667e-08 | 3.7566e-08 | 7.4322e-10 | 3.6762e-08 | 3.2656e-08 | 1.5105e-09 | 3.5907e-09 | 1.7923e-09 | 1.3332e-10 | 4234.109
94257.75 | 2.7979e-08 | 3.7451e-08 | 7.6792e-10 | 3.6414e-08 | 3.2628e-08 | 1.535e-09 | 3.6851e-09 | 1.8522e-09 | 1.3459e-10 | 4246.281
94269.914 | 2.8091e-08 | 3.8584e-08 | 7.7961e-10 | 3.753e-08 | 3.3646e-08 | 1.525e-09 | 3.6745e-09 | 1.8339e-09 | 1.3421e-10 | 4258.445
94282.086 | 2.8163e-08 | 3.8326e-08 | 7.6512e-10 | 3.7254e-08 | 3.3211e-08 | 1.5171e-09 | 3.713e-09 | 1.832e-09 | 1.3464e-10 | 4270.617
94294.25 | 2.7875e-08 | 3.81e-08 | 7.6562e-10 | 3.7116e-08 | 3.3159e-08 | 1.534e-09 | 3.6388e-09 | 1.8498e-09 | 1.3412e-10 | 4282.781
94306.414 | 2.796e-08 | 3.7841e-08 | 7.6272e-10 | 3.7305e-08 | 3.2952e-08 | 1.5276e-09 | 3.6565e-09 | 1.8216e-09 | 1.3512e-10 | 4294.945
94318.586 | 2.7891e-08 | 3.8458e-08 | 7.6321e-10 | 3.7374e-08 | 3.312e-08 | 1.5243e-09 | 3.6478e-09 | 1.8565e-09 | 1.3444e-10 | 4307.117
94330.75 | 2.8503e-08 | 3.7759e-08 | 7.5475e-10 | 3.6286e-08 | 3.2904e-08 | 1.5168e-09 | 3.6014e-09 | 1.832e-09 | 1.3178e-10 | 4319.281
94342.922 | 2.7597e-08 | 3.7825e-08 | 7.4709e-10 | 3.6501e-08 | 3.2635e-08 | 1.5034e-09 | 3.5899e-09 | 1.8105e-09 | 1.3189e-10 | 4331.453
94355.086 | 2.7538e-08 | 3.7976e-08 | 7.5409e-10 | 3.7157e-08 | 3.3029e-08 | 1.5129e-09 | 3.6107e-09 | 1.8106e-09 | 1.3207e-10 | 4343.617
94367.25 | 2.7479e-08 | 3.8307e-08 | 7.5404e-10 | 3.6922e-08 | 3.2915e-08 | 1.5172e-09 | 3.6177e-09 | 1.8424e-09 | 1.3333e-10 | 4355.781
94379.422 | 2.7258e-08 | 3.8434e-08 | 7.5836e-10 | 3.6718e-08 | 3.3404e-08 | 1.5093e-09 | 3.6434e-09 | 1.8361e-09 | 1.3373e-10 | 4367.953
94391.586 | 2.7753e-08 | 3.9023e-08 | 7.5401e-10 | 3.6645e-08 | 3.2955e-08 | 1.5247e-09 | 3.6621e-09 | 1.8451e-09 | 1.3457e-10 | 4380.117
94403.75 | 2.7765e-08 | 3.7298e-08 | 7.6991e-10 | 3.6633e-08 | 3.2752e-08 | 1.5098e-09 | 3.6107e-09 | 1.8092e-09 | 1.3347e-10 | 4392.281
94415.922 | 2.7458e-08 | 3.7023e-08 | 7.6564e-10 | 3.6295e-08 | 3.269e-08 | 1.4878e-09 | 3.5975e-09 | 1.8122e-09 | 1.3202e-10 | 4404.453
94428.086 | 2.7131e-08 | 3.7288e-08 | 7.5617e-10 | 3.6093e-08 | 3.2835e-08 | 1.5084e-09 | 3.6163e-09 | 1.8157e-09 | 1.3284e-10 | 4416.617
94440.258 | 2.7691e-08 | 3.7464e-08 | 7.5798e-10 | 3.5997e-08 | 3.2445e-08 | 1.5137e-09 | 3.61e-09 | 1.8104e-09 | 1.3236e-10 | 4428.789
94452.422 | 2.7782e-08 | 3.7186e-08 | 7.6461e-10 | 3.6182e-08 | 3.274e-08 | 1.5272e-09 | 3.5748e-09 | 1.7951e-09 | 1.328e-10 | 4440.953
94464.586 | 2.7508e-08 | 3.713e-08 | 7.5698e-10 | 3.628e-08 | 3.2395e-08 | 1.5259e-09 | 3.5651e-09 | 1.809e-09 | 1.3282e-10 | 4453.117
94476.758 | 2.7525e-08 | 3.787e-08 | 7.6027e-10 | 3.6566e-08 | 3.2917e-08 | 1.5045e-09 | 3.6045e-09 | 1.8125e-09 | 1.3188e-10 | 4465.289
94488.922 | 2.7401e-08 | 3.7895e-08 | 7.5782e-10 | 3.6547e-08 | 3.245e-08 | 1.5181e-09 | 3.5947e-09 | 1.8137e-09 | 1.3371e-10 | 4477.453
94501.086 | 2.749e-08 | 3.7173e-08 | 7.6991e-10 | 3.6394e-08 | 3.3168e-08 | 1.537e-09 | 3.6197e-09 | 1.8295e-09 | 1.345e-10 | 4489.617
94513.258 | 2.7611e-08 | 3.7021e-08 | 7.6955e-10 | 3.6541e-08 | 3.2882e-08 | 1.5318e-09 | 3.6489e-09 | 1.8176e-09 | 1.3456e-10 | 4501.789
94525.422 | 2.8072e-08 | 3.6617e-08 | 7.5671e-10 | 3.5946e-08 | 3.2366e-08 | 1.5216e-09 | 3.6012e-09 | 1.82e-09 | 1.3306e-10 | 4513.953
94537.594 | 2.723e-08 | 3.6608e-08 | 7.5991e-10 | 3.5745e-08 | 3.2131e-08 | 1.4999e-09 | 3.5751e-09 | 1.7917e-09 | 1.3239e-10 | 4526.125
94549.758 | 2.6859e-08 | 3.6319e-08 | 7.6086e-10 | 3.5994e-08 | 3.2801e-08 | 1.4979e-09 | 3.5571e-09 | 1.7928e-09 | 1.3135e-10 | 4538.289
94561.922 | 2.6837e-08 | 3.6092e-08 | 7.613e-10 | 3.5638e-08 | 3.2369e-08 | 1.5174e-09 | 3.5734e-09 | 1.784e-09 | 1.3073e-10 | 4550.453
94574.094 | 2.6917e-08 | 3.6343e-08 | 7.5472e-10 | 3.5255e-08 | 3.1809e-08 | 1.5207e-09 | 3.5612e-09 | 1.8176e-09 | 1.313e-10 | 4562.625
94586.258 | 2.7111e-08 | 3.6229e-08 | 7.6074e-10 | 3.5485e-08 | 3.2079e-08 | 1.5212e-09 | 3.5599e-09 | 1.7891e-09 | 1.3136e-10 | 4574.789
94598.422 | 2.6809e-08 | 3.5987e-08 | 7.3775e-10 | 3.4766e-08 | 3.1894e-08 | 1.4962e-09 | 3.5671e-09 | 1.7853e-09 | 1.3058e-10 | 4586.953
94610.594 | 2.6407e-08 | 3.6055e-08 | 7.4294e-10 | 3.5366e-08 | 3.1666e-08 | 1.4961e-09 | 3.5918e-09 | 1.7469e-09 | 1.307e-10 | 4599.125
94622.758 | 2.6759e-08 | 3.6448e-08 | 7.4023e-10 | 3.5393e-08 | 3.2024e-08 | 1.4872e-09 | 3.4771e-09 | 1.7525e-09 | 1.2729e-10 | 4611.289
94634.93 | 2.6521e-08 | 3.6065e-08 | 7.3481e-10 | 3.5349e-08 | 3.1747e-08 | 1.5049e-09 | 3.5157e-09 | 1.7397e-09 | 1.2808e-10 | 4623.461
94647.094 | 2.6666e-08 | 3.6756e-08 | 7.4921e-10 | 3.551e-08 | 3.1747e-08 | 1.5056e-09 | 3.5201e-09 | 1.7815e-09 | 1.2848e-10 | 4635.625
94659.258 | 2.7048e-08 | 3.6135e-08 | 7.4596e-10 | 3.5292e-08 | 3.1808e-08 | 1.501e-09 | 3.5122e-09 | 1.7766e-09 | 1.2934e-10 | 4647.789
94671.43 | 2.6603e-08 | 3.6084e-08 | 7.5401e-10 | 3.4685e-08 | 3.1571e-08 | 1.4963e-09 | 3.5239e-09 | 1.7567e-09 | 1.2924e-10 | 4659.961
94683.594 | 2.6366e-08 | 3.5868e-08 | 7.2745e-10 | 3.453e-08 | 3.1693e-08 | 1.4912e-09 | 3.478e-09 | 1.727e-09 | 1.2722e-10 | 4672.125
94695.758 | 2.6559e-08 | 3.5849e-08 | 7.324e-10 | 3.421e-08 | 3.1739e-08 | 1.5114e-09 | 3.5137e-09 | 1.7482e-09 | 1.2731e-10 | 4684.289
94707.93 | 2.692e-08 | 3.5792e-08 | 7.3481e-10 | 3.4848e-08 | 3.1641e-08 | 1.4921e-09 | 3.4972e-09 | 1.7701e-09 | 1.2823e-10 | 4696.461
94720.094 | 2.6596e-08 | 3.5846e-08 | 7.2932e-10 | 3.4897e-08 | 3.1855e-08 | 1.5003e-09 | 3.5299e-09 | 1.7538e-09 | 1.2833e-10 | 4708.625
94732.266 | 2.6578e-08 | 3.6102e-08 | 7.3285e-10 | 3.4947e-08 | 3.1915e-08 | 1.5031e-09 | 3.5231e-09 | 1.7422e-09 | 1.2902e-10 | 4720.797
94744.43 | 2.6396e-08 | 3.6253e-08 | 7.3375e-10 | 3.458e-08 | 3.1389e-08 | 1.4778e-09 | 3.459e-09 | 1.7204e-09 | 1.2618e-10 | 4732.961
94756.594 | 2.6153e-08 | 3.5858e-08 | 7.1357e-10 | 3.4617e-08 | 3.1615e-08 | 1.4764e-09 | 3.4565e-09 | 1.7223e-09 | 1.258e-10 | 4745.125
94768.766 | 2.7779e-08 | 3.5805e-08 | 7.3011e-10 | 3.4583e-08 | 3.17e-08 | 1.4865e-09 | 3.5264e-09 | 1.7546e-09 | 1.2913e-10 | 4757.297
94780.93 | 2.6592e-08 | 3.5907e-08 | 7.315e-10 | 3.4816e-08 | 3.1305e-08 | 1.4838e-09 | 3.4717e-09 | 1.7304e-09 | 1.3008e-10 | 4769.461
94793.094 | 2.6177e-08 | 3.6e-08 | 7.4075e-10 | 3.4808e-08 | 3.1944e-08 | 1.5007e-09 | 3.5011e-09 | 1.735e-09 | 1.2796e-10 | 4781.625
94805.266 | 2.6641e-08 | 3.5172e-08 | 7.4307e-10 | 3.4287e-08 | 3.1455e-08 | 1.5074e-09 | 3.4863e-09 | 1.7442e-09 | 1.2796e-10 | 4793.797
94817.43 | 2.6597e-08 | 3.5459e-08 | 7.4267e-10 | 3.4288e-08 | 3.163e-08 | 1.5064e-09 | 3.4976e-09 | 1.7254e-09 | 1.2793e-10 | 4805.961
94829.602 | 2.6422e-08 | 3.5539e-08 | 7.3157e-10 | 3.3903e-08 | 3.1337e-08 | 1.5051e-09 | 3.4599e-09 | 1.738e-09 | 1.2906e-10 | 4818.133
94841.766 | 2.6075e-08 | 3.5424e-08 | 7.3181e-10 | 3.416e-08 | 3.1279e-08 | 1.5026e-09 | 3.4408e-09 | 1.7266e-09 | 1.2919e-10 | 4830.297
94853.93 | 2.6261e-08 | 3.5316e-08 | 7.3877e-10 | 3.3915e-08 | 3.1269e-08 | 1.5092e-09 | 3.4573e-09 | 1.7282e-09 | 1.2817e-10 | 4842.461
94866.102 | 2.6374e-08 | 3.5287e-08 | 7.4306e-10 | 3.4081e-08 | 3.1193e-08 | 1.5126e-09 | 3.4711e-09 | 1.7242e-09 | 1.2614e-10 | 4854.633
94878.266 | 2.6273e-08 | 3.5425e-08 | 7.2736e-10 | 3.374e-08 | 3.1376e-08 | 1.5142e-09 | 3.443e-09 | 1.7462e-09 | 1.2872e-10 | 4866.797
94890.43 | 2.6006e-08 | 3.523e-08 | 7.3133e-10 | 3.377e-08 | 3.128e-08 | 1.5038e-09 | 3.4294e-09 | 1.7186e-09 | 1.2735e-10 | 4878.961
94902.602 | 2.6211e-08 | 3.5133e-08 | 7.2613e-10 | 3.4131e-08 | 3.1146e-08 | 1.5256e-09 | 3.4246e-09 | 1.7356e-09 | 1.261e-10 | 4891.133
94914.766 | 2.6387e-08 | 3.5549e-08 | 7.1776e-10 | 3.3998e-08 | 3.1141e-08 | 1.4927e-09 | 3.4303e-09 | 1.7244e-09 | 1.2676e-10 | 4903.297
94926.938 | 2.6276e-08 | 3.5579e-08 | 7.1421e-10 | 3.4302e-08 | 3.1465e-08 | 1.5051e-09 | 3.467e-09 | 1.7545e-09 | 1.266e-10 | 4915.469
94939.102 | 2.6779e-08 | 3.5973e-08 | 7.1673e-10 | 3.4639e-08 | 3.1563e-08 | 1.5105e-09 | 3.4754e-09 | 1.7341e-09 | 1.2692e-10 | 4927.633
94951.266 | 2.6967e-08 | 3.5701e-08 | 7.3625e-10 | 3.4692e-08 | 3.1758e-08 | 1.5323e-09 | 3.4763e-09 | 1.7715e-09 | 1.3035e-10 | 4939.797
94963.438 | 2.6959e-08 | 3.6304e-08 | 7.4708e-10 | 3.4957e-08 | 3.1948e-08 | 1.5422e-09 | 3.537e-09 | 1.7601e-09 | 1.3157e-10 | 4951.969
94975.602 | 2.6772e-08 | 3.6011e-08 | 7.5944e-10 | 3.5232e-08 | 3.1693e-08 | 1.5454e-09 | 3.4824e-09 | 1.7394e-09 | 1.2716e-10 | 4964.133
94987.766 | 2.6573e-08 | 3.5204e-08 | 7.3413e-10 | 3.4111e-08 | 3.154e-08 | 1.5334e-09 | 3.4847e-09 | 1.7289e-09 | 1.2921e-10 | 4976.297
94999.938 | 2.6289e-08 | 3.5193e-08 | 7.4327e-10 | 3.4259e-08 | 3.1329e-08 | 1.5201e-09 | 3.4559e-09 | 1.7252e-09 | 1.2824e-10 | 4988.469
95012.102 | 2.631e-08 | 3.5026e-08 | 7.3969e-10 | 3.3929e-08 | 3.1747e-08 | 1.5252e-09 | 3.4626e-09 | 1.7597e-09 | 1.3012e-10 | 5000.633
95024.273 | 2.6288e-08 | 3.4963e-08 | 7.5448e-10 | 3.4391e-08 | 3.1741e-08 | 1.5342e-09 | 3.4719e-09 | 1.7514e-09 | 1.2988e-10 | 5012.804
95036.438 | 2.6668e-08 | 3.5527e-08 | 7.4694e-10 | 3.39e-08 | 3.1485e-08 | 1.5231e-09 | 3.4632e-09 | 1.7258e-09 | 1.2905e-10 | 5024.969
95048.602 | 2.6309e-08 | 3.5029e-08 | 7.2904e-10 | 3.3738e-08 | 3.1437e-08 | 1.51e-09 | 3.4472e-09 | 1.7476e-09 | 1.2801e-10 | 5037.133
95060.773 | 2.5988e-08 | 3.5281e-08 | 7.3071e-10 | 3.3839e-08 | 3.1217e-08 | 1.5211e-09 | 3.4605e-09 | 1.7388e-09 | 1.2889e-10 | 5049.304
95072.938 | 2.7825e-08 | 3.5553e-08 | 7.4749e-10 | 3.479e-08 | 3.181e-08 | 1.5417e-09 | 3.5297e-09 | 1.8111e-09 | 1.3095e-10 | 5061.469
95085.102 | 2.7529e-08 | 3.6196e-08 | 7.5873e-10 | 3.4942e-08 | 3.2245e-08 | 1.5522e-09 | 3.5701e-09 | 1.7684e-09 | 1.2991e-10 | 5073.633
95097.273 | 2.6756e-08 | 3.6819e-08 | 7.6371e-10 | 3.5633e-08 | 3.2218e-08 | 1.5609e-09 | 3.5725e-09 | 1.7816e-09 | 1.3251e-10 | 5085.804
95109.438 | 2.7547e-08 | 3.6758e-08 | 7.5526e-10 | 3.5514e-08 | 3.2258e-08 | 1.536e-09 | 3.4985e-09 | 1.7793e-09 | 1.3246e-10 | 5097.969
95121.609 | 2.6979e-08 | 3.6626e-08 | 7.501e-10 | 3.4773e-08 | 3.1971e-08 | 1.5327e-09 | 3.5174e-09 | 1.7519e-09 | 1.2978e-10 | 5110.14
95133.773 | 2.6875e-08 | 3.6503e-08 | 7.4784e-10 | 3.5069e-08 | 3.2074e-08 | 1.5351e-09 | 3.4436e-09 | 1.7437e-09 | 1.2649e-10 | 5122.304
95145.938 | 2.6495e-08 | 3.58e-08 | 7.2543e-10 | 3.4078e-08 | 3.123e-08 | 1.4951e-09 | 3.3983e-09 | 1.7093e-09 | 1.2583e-10 | 5134.469
95158.109 | 2.664e-08 | 3.6042e-08 | 7.0516e-10 | 3.4121e-08 | 3.1019e-08 | 1.4943e-09 | 3.3887e-09 | 1.7016e-09 | 1.2591e-10 | 5146.64
95170.273 | 2.6895e-08 | 3.5937e-08 | 7.2224e-10 | 3.4822e-08 | 3.1577e-08 | 1.5066e-09 | 3.4406e-09 | 1.7418e-09 | 1.286e-10 | 5158.804
95182.438 | 2.6571e-08 | 3.647e-08 | 7.3591e-10 | 3.4456e-08 | 3.1639e-08 | 1.4943e-09 | 3.4584e-09 | 1.7379e-09 | 1.2772e-10 | 5170.969
95194.609 | 2.6324e-08 | 3.653e-08 | 7.2816e-10 | 3.4543e-08 | 3.1847e-08 | 1.5147e-09 | 3.4943e-09 | 1.7491e-09 | 1.2937e-10 | 5183.14
95206.773 | 2.648e-08 | 3.7333e-08 | 7.1727e-10 | 3.4844e-08 | 3.1841e-08 | 1.5077e-09 | 3.4846e-09 | 1.7321e-09 | 1.2665e-10 | 5195.304
95218.945 | 2.6324e-08 | 3.6719e-08 | 7.1695e-10 | 3.472e-08 | 3.142e-08 | 1.4944e-09 | 3.4487e-09 | 1.7202e-09 | 1.2746e-10 | 5207.476
95231.109 | 2.6585e-08 | 3.6699e-08 | 7.2873e-10 | 3.4616e-08 | 3.1968e-08 | 1.5169e-09 | 3.4581e-09 | 1.7436e-09 | 1.2939e-10 | 5219.64
95243.273 | 2.668e-08 | 3.6694e-08 | 7.3383e-10 | 3.4494e-08 | 3.1741e-08 | 1.5093e-09 | 3.465e-09 | 1.7405e-09 | 1.2913e-10 | 5231.804
95255.445 | 2.6869e-08 | 3.639e-08 | 7.2771e-10 | 3.5012e-08 | 3.1464e-08 | 1.5014e-09 | 3.455e-09 | 1.7469e-09 | 1.2742e-10 | 5243.976
95267.609 | 2.6717e-08 | 3.6452e-08 | 7.2956e-10 | 3.4917e-08 | 3.1478e-08 | 1.5118e-09 | 3.4691e-09 | 1.7239e-09 | 1.2966e-10 | 5256.14
95279.773 | 2.6452e-08 | 3.6571e-08 | 7.277e-10 | 3.4705e-08 | 3.1501e-08 | 1.4948e-09 | 3.4677e-09 | 1.7564e-09 | 1.2844e-10 | 5268.304
95291.945 | 2.668e-08 | 3.624e-08 | 7.337e-10 | 3.5017e-08 | 3.1894e-08 | 1.5042e-09 | 3.4888e-09 | 1.7482e-09 | 1.2908e-10 | 5280.476
95304.109 | 2.6728e-08 | 3.6511e-08 | 7.394e-10 | 3.5083e-08 | 3.1953e-08 | 1.508e-09 | 3.5106e-09 | 1.7554e-09 | 1.3072e-10 | 5292.64
95316.281 | 2.6604e-08 | 3.6247e-08 | 7.3357e-10 | 3.4346e-08 | 3.1481e-08 | 1.4909e-09 | 3.4363e-09 | 1.7439e-09 | 1.2762e-10 | 5304.812
95328.445 | 2.6289e-08 | 3.6308e-08 | 7.1303e-10 | 3.4403e-08 | 3.1446e-08 | 1.4966e-09 | 3.4584e-09 | 1.738e-09 | 1.2883e-10 | 5316.976
95340.609 | 2.6151e-08 | 3.6407e-08 | 7.3222e-10 | 3.4152e-08 | 3.1808e-08 | 1.501e-09 | 3.4517e-09 | 1.7274e-09 | 1.2907e-10 | 5329.14
95352.781 | 2.6121e-08 | 3.6311e-08 | 7.2768e-10 | 3.4272e-08 | 3.1565e-08 | 1.4854e-09 | 3.4309e-09 | 1.718e-09 | 1.2575e-10 | 5341.312
95364.945 | 2.5879e-08 | 3.5784e-08 | 7.1556e-10 | 3.3919e-08 | 3.1541e-08 | 1.4926e-09 | 3.4505e-09 | 1.7075e-09 | 1.2752e-10 | 5353.476
95377.109 | 2.665e-08 | 3.6095e-08 | 7.1862e-10 | 3.4779e-08 | 3.1525e-08 | 1.5134e-09 | 3.4521e-09 | 1.739e-09 | 1.2847e-10 | 5365.64
95389.281 | 2.6511e-08 | 3.6139e-08 | 7.2004e-10 | 3.4556e-08 | 3.1588e-08 | 1.4952e-09 | 3.4328e-09 | 1.7255e-09 | 1.2696e-10 | 5377.812
95401.445 | 2.6469e-08 | 3.591e-08 | 7.2908e-10 | 3.4189e-08 | 3.134e-08 | 1.5114e-09 | 3.425e-09 | 1.7118e-09 | 1.2775e-10 | 5389.976
95413.617 | 2.6794e-08 | 3.6103e-08 | 7.2735e-10 | 3.4103e-08 | 3.1584e-08 | 1.505e-09 | 3.467e-09 | 1.7286e-09 | 1.2701e-10 | 5402.148
95425.781 | 2.6214e-08 | 3.6383e-08 | 7.3439e-10 | 3.4831e-08 | 3.1211e-08 | 1.5249e-09 | 3.4655e-09 | 1.737e-09 | 1.2651e-10 | 5414.312
95437.945 | 2.6396e-08 | 3.5909e-08 | 7.3682e-10 | 3.4442e-08 | 3.1138e-08 | 1.5174e-09 | 3.4263e-09 | 1.7016e-09 | 1.2474e-10 | 5426.476
95450.117 | 2.6107e-08 | 3.5663e-08 | 7.1973e-10 | 3.3641e-08 | 3.1005e-08 | 1.5237e-09 | 3.4437e-09 | 1.7086e-09 | 1.2534e-10 | 5438.648
95462.281 | 2.6262e-08 | 3.5928e-08 | 7.1927e-10 | 3.3808e-08 | 3.131e-08 | 1.5095e-09 | 3.4282e-09 | 1.6961e-09 | 1.275e-10 | 5450.812
95474.445 | 2.5835e-08 | 3.6679e-08 | 7.2215e-10 | 3.4435e-08 | 3.1516e-08 | 1.517e-09 | 3.4032e-09 | 1.7088e-09 | 1.2599e-10 | 5462.976
95486.617 | 2.6222e-08 | 3.6385e-08 | 7.1399e-10 | 3.4258e-08 | 3.1115e-08 | 1.4855e-09 | 3.4176e-09 | 1.7191e-09 | 1.238e-10 | 5475.148
95498.781 | 2.6312e-08 | 3.6356e-08 | 7.2612e-10 | 3.4463e-08 | 3.1423e-08 | 1.5204e-09 | 3.489e-09 | 1.7454e-09 | 1.2745e-10 | 5487.312
95510.953 | 2.6642e-08 | 3.5822e-08 | 7.4165e-10 | 3.4782e-08 | 3.1608e-08 | 1.509e-09 | 3.4219e-09 | 1.7357e-09 | 1.2794e-10 | 5499.484
95523.117 | 2.6322e-08 | 3.5794e-08 | 7.333e-10 | 3.4278e-08 | 3.144e-08 | 1.5178e-09 | 3.4795e-09 | 1.7633e-09 | 1.2946e-10 | 5511.648
95535.281 | 2.62e-08 | 3.5257e-08 | 7.4201e-10 | 3.4553e-08 | 3.1499e-08 | 1.5009e-09 | 3.4491e-09 | 1.7164e-09 | 1.2717e-10 | 5523.812
95547.453 | 2.62e-08 | 3.5316e-08 | 7.3738e-10 | 3.4244e-08 | 3.1632e-08 | 1.5092e-09 | 3.4166e-09 | 1.7483e-09 | 1.2823e-10 | 5535.984
95559.617 | 2.6159e-08 | 3.5681e-08 | 7.389e-10 | 3.4862e-08 | 3.1289e-08 | 1.5046e-09 | 3.4674e-09 | 1.7306e-09 | 1.2723e-10 | 5548.148
95571.781 | 2.6135e-08 | 3.5867e-08 | 7.3397e-10 | 3.4383e-08 | 3.1162e-08 | 1.5299e-09 | 3.52e-09 | 1.7381e-09 | 1.2821e-10 | 5560.312
95583.953 | 2.6386e-08 | 3.6038e-08 | 7.3618e-10 | 3.4099e-08 | 3.1624e-08 | 1.5083e-09 | 3.4625e-09 | 1.7417e-09 | 1.2767e-10 | 5572.484
95596.117 | 2.6375e-08 | 3.6046e-08 | 7.188e-10 | 3.4224e-08 | 3.0919e-08 | 1.5041e-09 | 3.4327e-09 | 1.7072e-09 | 1.274e-10 | 5584.648
95608.289 | 2.6319e-08 | 3.5662e-08 | 7.2349e-10 | 3.4185e-08 | 3.116e-08 | 1.49e-09 | 3.435e-09 | 1.7352e-09 | 1.2687e-10 | 5596.82
95620.453 | 2.6085e-08 | 3.5163e-08 | 7.2161e-10 | 3.4341e-08 | 3.1211e-08 | 1.4958e-09 | 3.4188e-09 | 1.7352e-09 | 1.2577e-10 | 5608.984
95632.617 | 2.5848e-08 | 3.5318e-08 | 7.175e-10 | 3.3686e-08 | 3.0711e-08 | 1.4718e-09 | 3.4408e-09 | 1.7316e-09 | 1.2865e-10 | 5621.148
95644.789 | 2.6216e-08 | 3.5847e-08 | 7.3315e-10 | 3.4489e-08 | 3.1396e-08 | 1.4996e-09 | 3.4867e-09 | 1.7563e-09 | 1.2849e-10 | 5633.32
95656.953 | 2.6056e-08 | 3.5901e-08 | 7.3872e-10 | 3.4393e-08 | 3.1399e-08 | 1.5282e-09 | 3.4702e-09 | 1.7309e-09 | 1.271e-10 | 5645.484
95669.117 | 2.6479e-08 | 3.5461e-08 | 7.3784e-10 | 3.4397e-08 | 3.1156e-08 | 1.5101e-09 | 3.4806e-09 | 1.7092e-09 | 1.2703e-10 | 5657.648
95681.289 | 2.6276e-08 | 3.5167e-08 | 7.4325e-10 | 3.4263e-08 | 3.1271e-08 | 1.5928e-09 | 3.447e-09 | 1.7571e-09 | 1.2904e-10 | 5669.82
95693.453 | 2.6695e-08 | 3.5975e-08 | 7.5357e-10 | 3.4785e-08 | 3.154e-08 | 1.6262e-09 | 3.5004e-09 | 1.7333e-09 | 1.3083e-10 | 5681.984
95705.625 | 2.6739e-08 | 3.5807e-08 | 7.5719e-10 | 3.5146e-08 | 3.1607e-08 | 1.6251e-09 | 3.4527e-09 | 1.7345e-09 | 1.2824e-10 | 5694.156
95717.789 | 2.6562e-08 | 3.5459e-08 | 7.4749e-10 | 3.4822e-08 | 3.1111e-08 | 1.5931e-09 | 3.4406e-09 | 1.7304e-09 | 1.2828e-10 | 5706.32
95729.953 | 2.6317e-08 | 3.5342e-08 | 7.5427e-10 | 3.4788e-08 | 3.1531e-08 | 1.6034e-09 | 3.4809e-09 | 1.729e-09 | 1.2851e-10 | 5718.484
95742.125 | 2.631e-08 | 3.5848e-08 | 7.4751e-10 | 3.4004e-08 | 3.1196e-08 | 1.5972e-09 | 3.4437e-09 | 1.7489e-09 | 1.289e-10 | 5730.656
95754.289 | 2.5925e-08 | 3.5543e-08 | 7.3856e-10 | 3.3922e-08 | 3.1501e-08 | 1.5761e-09 | 3.4569e-09 | 1.7216e-09 | 1.2649e-10 | 5742.82
95766.453 | 2.6112e-08 | 3.5174e-08 | 7.243e-10 | 3.393e-08 | 3.0741e-08 | 1.5843e-09 | 3.3965e-09 | 1.709e-09 | 1.2463e-10 | 5754.984
95778.625 | 2.5894e-08 | 3.564e-08 | 7.2836e-10 | 3.3636e-08 | 3.1261e-08 | 1.5721e-09 | 3.4023e-09 | 1.7123e-09 | 1.2622e-10 | 5767.156
95790.789 | 2.5727e-08 | 3.5241e-08 | 7.3374e-10 | 3.381e-08 | 3.0913e-08 | 1.582e-09 | 3.4229e-09 | 1.6888e-09 | 1.2504e-10 | 5779.32
95802.961 | 2.5839e-08 | 3.5196e-08 | 7.2767e-10 | 3.3525e-08 | 3.095e-08 | 1.5763e-09 | 3.4192e-09 | 1.7093e-09 | 1.2475e-10 | 5791.492
95815.125 | 2.6126e-08 | 3.5255e-08 | 7.2714e-10 | 3.3799e-08 | 3.0876e-08 | 1.5617e-09 | 3.3671e-09 | 1.693e-09 | 1.243e-10 | 5803.656
95827.289 | 2.6633e-08 | 3.5067e-08 | 7.3814e-10 | 3.3285e-08 | 3.0823e-08 | 1.5947e-09 | 3.4344e-09 | 1.7127e-09 | 1.2664e-10 | 5815.82
95839.461 | 2.6149e-08 | 3.4795e-08 | 7.3595e-10 | 3.3936e-08 | 3.0844e-08 | 1.6019e-09 | 3.4525e-09 | 1.7162e-09 | 1.2735e-10 | 5827.992
95851.625 | 2.5994e-08 | 3.4666e-08 | 7.4254e-10 | 3.3925e-08 | 3.1036e-08 | 1.6106e-09 | 3.4005e-09 | 1.7433e-09 | 1.2684e-10 | 5840.156
95863.797 | 2.6729e-08 | 3.4962e-08 | 7.4748e-10 | 3.3772e-08 | 3.1062e-08 | 1.5992e-09 | 3.431e-09 | 1.7427e-09 | 1.2769e-10 | 5852.328
95875.961 | 2.5779e-08 | 3.531e-08 | 7.3728e-10 | 3.3882e-08 | 3.1027e-08 | 1.5761e-09 | 3.4521e-09 | 1.7344e-09 | 1.2707e-10 | 5864.492
95888.125 | 2.6111e-08 | 3.5462e-08 | 7.4351e-10 | 3.4263e-08 | 3.1383e-08 | 1.5955e-09 | 3.4663e-09 | 1.7328e-09 | 1.2679e-10 | 5876.656
95900.297 | 2.7326e-08 | 3.5442e-08 | 7.4528e-10 | 3.4141e-08 | 3.1519e-08 | 1.6033e-09 | 3.4956e-09 | 1.7374e-09 | 1.2733e-10 | 5888.828
95912.461 | 2.9846e-08 | 3.5604e-08 | 7.5706e-10 | 3.517e-08 | 3.1789e-08 | 1.6141e-09 | 3.4932e-09 | 1.7606e-09 | 1.2857e-10 | 5900.992
95924.625 | 2.9458e-08 | 3.5799e-08 | 7.6059e-10 | 3.3995e-08 | 3.1636e-08 | 1.6157e-09 | 3.473e-09 | 1.7419e-09 | 1.2797e-10 | 5913.156
95936.797 | 2.8976e-08 | 3.5264e-08 | 7.5417e-10 | 3.4048e-08 | 3.1245e-08 | 1.5862e-09 | 3.4392e-09 | 1.7337e-09 | 1.2634e-10 | 5925.328
95948.961 | 2.8084e-08 | 3.5117e-08 | 7.4025e-10 | 3.3763e-08 | 3.1391e-08 | 1.5759e-09 | 3.4509e-09 | 1.7603e-09 | 1.2821e-10 | 5937.492
95961.133 | 2.7073e-08 | 3.5395e-08 | 7.6564e-10 | 3.4629e-08 | 3.096e-08 | 1.5743e-09 | 3.4974e-09 | 1.7401e-09 | 1.2899e-10 | 5949.664
95973.297 | 2.7717e-08 | 3.5085e-08 | 7.4409e-10 | 3.4612e-08 | 3.1274e-08 | 1.5832e-09 | 3.4978e-09 | 1.7496e-09 | 1.2942e-10 | 5961.828
95985.461 | 2.696e-08 | 3.4998e-08 | 7.5202e-10 | 3.4587e-08 | 3.1629e-08 | 1.5664e-09 | 3.4723e-09 | 1.7298e-09 | 1.3002e-10 | 5973.992
95997.633 | 2.711e-08 | 3.5385e-08 | 7.5031e-10 | 3.4629e-08 | 3.1316e-08 | 1.5519e-09 | 3.4481e-09 | 1.7241e-09 | 1.2794e-10 | 5986.164
96009.797 | 2.7016e-08 | 3.5069e-08 | 7.4572e-10 | 3.4582e-08 | 3.1275e-08 | 1.5382e-09 | 3.4785e-09 | 1.73e-09 | 1.2725e-10 | 5998.328
96021.961 | 2.6506e-08 | 3.5125e-08 | 7.3999e-10 | 3.3961e-08 | 3.1192e-08 | 1.5641e-09 | 3.4417e-09 | 1.7134e-09 | 1.2685e-10 | 6010.492
96034.133 | 2.6318e-08 | 3.5474e-08 | 7.328e-10 | 3.4081e-08 | 3.0903e-08 | 1.5534e-09 | 3.4221e-09 | 1.702e-09 | 1.2565e-10 | 6022.664
96046.297 | 2.6111e-08 | 3.543e-08 | 7.3264e-10 | 3.4644e-08 | 3.1109e-08 | 1.5276e-09 | 3.4123e-09 | 1.6993e-09 | 1.2568e-10 | 6034.828
96058.469 | 2.6377e-08 | 3.5779e-08 | 7.4866e-10 | 3.4519e-08 | 3.1337e-08 | 1.5677e-09 | 3.5321e-09 | 1.761e-09 | 1.2856e-10 | 6047
96070.633 | 2.626e-08 | 3.591e-08 | 7.5929e-10 | 3.5548e-08 | 3.1521e-08 | 1.5881e-09 | 3.4826e-09 | 1.7504e-09 | 1.2929e-10 | 6059.164
96082.797 | 2.6978e-08 | 3.6494e-08 | 7.5892e-10 | 3.5184e-08 | 3.1545e-08 | 1.592e-09 | 3.4821e-09 | 1.7464e-09 | 1.2891e-10 | 6071.328
96094.969 | 2.6802e-08 | 3.6145e-08 | 7.6146e-10 | 3.5159e-08 | 3.2131e-08 | 1.5876e-09 | 3.5539e-09 | 1.7547e-09 | 1.3121e-10 | 6083.5
96107.133 | 2.6659e-08 | 3.5712e-08 | 7.5041e-10 | 3.4866e-08 | 3.1346e-08 | 1.5772e-09 | 3.4831e-09 | 1.7352e-09 | 1.2958e-10 | 6095.664
96119.297 | 2.6958e-08 | 3.5916e-08 | 7.5407e-10 | 3.4797e-08 | 3.1622e-08 | 1.5801e-09 | 3.4716e-09 | 1.7435e-09 | 1.2817e-10 | 6107.828
96131.469 | 2.639e-08 | 3.5881e-08 | 7.4498e-10 | 3.4727e-08 | 3.1343e-08 | 1.5852e-09 | 3.4752e-09 | 1.7516e-09 | 1.2912e-10 | 6120
96143.633 | 2.6361e-08 | 3.6211e-08 | 7.4365e-10 | 3.4828e-08 | 3.1416e-08 | 1.5848e-09 | 3.4879e-09 | 1.7412e-09 | 1.2846e-10 | 6132.164
96155.805 | 2.6419e-08 | 3.6515e-08 | 7.5345e-10 | 3.4926e-08 | 3.1658e-08 | 1.5714e-09 | 3.4873e-09 | 1.7538e-09 | 1.2793e-10 | 6144.336
96167.969 | 2.6452e-08 | 3.6532e-08 | 7.5199e-10 | 3.4704e-08 | 3.1793e-08 | 1.5971e-09 | 3.4897e-09 | 1.7347e-09 | 1.2752e-10 | 6156.5
96180.133 | 2.7183e-08 | 3.6349e-08 | 7.5465e-10 | 3.552e-08 | 3.2002e-08 | 1.6053e-09 | 3.5442e-09 | 1.7585e-09 | 1.2988e-10 | 6168.664
96192.305 | 2.6475e-08 | 3.6507e-08 | 7.6318e-10 | 3.544e-08 | 3.2145e-08 | 1.6003e-09 | 3.5684e-09 | 1.7622e-09 | 1.3082e-10 | 6180.836
96204.469 | 2.6283e-08 | 3.6673e-08 | 7.6978e-10 | 3.6106e-08 | 3.2171e-08 | 1.593e-09 | 3.5441e-09 | 1.7769e-09 | 1.2962e-10 | 6193
96216.633 | 2.6877e-08 | 3.6661e-08 | 7.5984e-10 | 3.5399e-08 | 3.1985e-08 | 1.5847e-09 | 3.5118e-09 | 1.7621e-09 | 1.3077e-10 | 6205.164
96228.805 | 2.6797e-08 | 3.6692e-08 | 7.5163e-10 | 3.506e-08 | 3.1646e-08 | 1.5732e-09 | 3.5002e-09 | 1.7684e-09 | 1.2843e-10 | 6217.336
96240.969 | 2.6623e-08 | 3.6883e-08 | 7.5229e-10 | 3.4725e-08 | 3.1787e-08 | 1.5696e-09 | 3.5158e-09 | 1.744e-09 | 1.2793e-10 | 6229.5
96253.141 | 2.6175e-08 | 3.6651e-08 | 7.4912e-10 | 3.4816e-08 | 3.205e-08 | 1.567e-09 | 3.4699e-09 | 1.7451e-09 | 1.3017e-10 | 6241.672
96265.305 | 2.7003e-08 | 3.6815e-08 | 7.6544e-10 | 3.5207e-08 | 3.2388e-08 | 1.5812e-09 | 3.5131e-09 | 1.7751e-09 | 1.291e-10 | 6253.836
96277.469 | 2.6712e-08 | 3.6903e-08 | 7.701e-10 | 3.5476e-08 | 3.2253e-08 | 1.5869e-09 | 3.5703e-09 | 1.7842e-09 | 1.3021e-10 | 6266
96289.641 | 2.7025e-08 | 3.6417e-08 | 7.4881e-10 | 3.5748e-08 | 3.2076e-08 | 1.5794e-09 | 3.5641e-09 | 1.7861e-09 | 1.2964e-10 | 6278.172
96301.805 | 2.6455e-08 | 3.6421e-08 | 7.5016e-10 | 3.578e-08 | 3.1785e-08 | 1.5892e-09 | 3.5073e-09 | 1.7809e-09 | 1.294e-10 | 6290.336
96313.969 | 2.664e-08 | 3.6635e-08 | 7.6035e-10 | 3.56e-08 | 3.1803e-08 | 1.5819e-09 | 3.5554e-09 | 1.7588e-09 | 1.2908e-10 | 6302.5
96326.141 | 2.6252e-08 | 3.6509e-08 | 7.6096e-10 | 3.5529e-08 | 3.225e-08 | 1.5705e-09 | 3.5467e-09 | 1.7597e-09 | 1.3174e-10 | 6314.672
96338.305 | 2.667e-08 | 3.6419e-08 | 7.6316e-10 | 3.5272e-08 | 3.1558e-08 | 1.5753e-09 | 3.4703e-09 | 1.7329e-09 | 1.2847e-10 | 6326.836
96350.477 | 2.6595e-08 | 3.5692e-08 | 7.3919e-10 | 3.4976e-08 | 3.1848e-08 | 1.5774e-09 | 3.5208e-09 | 1.7728e-09 | 1.2839e-10 | 6339.008
96362.641 | 2.6929e-08 | 3.5922e-08 | 7.5391e-10 | 3.544e-08 | 3.1789e-08 | 1.5683e-09 | 3.5523e-09 | 1.7487e-09 | 1.2832e-10 | 6351.172
96374.805 | 2.6748e-08 | 3.644e-08 | 7.5586e-10 | 3.5318e-08 | 3.1683e-08 | 1.5761e-09 | 3.5583e-09 | 1.7713e-09 | 1.2903e-10 | 6363.336
96386.977 | 2.6448e-08 | 3.6027e-08 | 7.4576e-10 | 3.5181e-08 | 3.1914e-08 | 1.5734e-09 | 3.5162e-09 | 1.7487e-09 | 1.2771e-10 | 6375.508
96399.141 | 2.6114e-08 | 3.6102e-08 | 7.5791e-10 | 3.5289e-08 | 3.1902e-08 | 1.5719e-09 | 3.5447e-09 | 1.7735e-09 | 1.2993e-10 | 6387.672
96411.305 | 2.6864e-08 | 3.6484e-08 | 7.6092e-10 | 3.5569e-08 | 3.2269e-08 | 1.5857e-09 | 3.5587e-09 | 1.7917e-09 | 1.3018e-10 | 6399.836
96423.477 | 2.6603e-08 | 3.6072e-08 | 7.6525e-10 | 3.5467e-08 | 3.1997e-08 | 1.5731e-09 | 3.5688e-09 | 1.7793e-09 | 1.2939e-10 | 6412.008
96435.641 | 2.675e-08 | 3.6584e-08 | 7.597e-10 | 3.5487e-08 | 3.2018e-08 | 1.5848e-09 | 3.556e-09 | 1.7866e-09 | 1.2947e-10 | 6424.172
96447.813 | 2.6598e-08 | 3.6517e-08 | 7.6973e-10 | 3.5701e-08 | 3.1547e-08 | 1.5849e-09 | 3.5361e-09 | 1.7844e-09 | 1.3088e-10 | 6436.344
96459.977 | 2.6832e-08 | 3.6425e-08 | 7.5147e-10 | 3.5496e-08 | 3.1716e-08 | 1.5897e-09 | 3.5369e-09 | 1.7997e-09 | 1.3045e-10 | 6448.508
96472.141 | 2.693e-08 | 3.6336e-08 | 7.6848e-10 | 3.5502e-08 | 3.184e-08 | 1.5859e-09 | 3.599e-09 | 1.7638e-09 | 1.2907e-10 | 6460.672
96484.313 | 2.6648e-08 | 3.6779e-08 | 7.674e-10 | 3.5601e-08 | 3.1901e-08 | 1.5695e-09 | 3.5317e-09 | 1.7869e-09 | 1.3062e-10 | 6472.844
96496.477 | 2.6385e-08 | 3.6725e-08 | 7.6451e-10 | 3.5442e-08 | 3.2007e-08 | 1.5711e-09 | 3.5587e-09 | 1.7803e-09 | 1.288e-10 | 6485.008
96508.641 | 2.6271e-08 | 3.6469e-08 | 7.5639e-10 | 3.552e-08 | 3.1678e-08 | 1.573e-09 | 3.5532e-09 | 1.8149e-09 | 1.3039e-10 | 6497.172
96520.813 | 2.7293e-08 | 3.6731e-08 | 7.592e-10 | 3.6059e-08 | 3.1966e-08 | 1.5696e-09 | 3.5653e-09 | 1.7811e-09 | 1.2875e-10 | 6509.344
96532.977 | 2.6934e-08 | 3.6456e-08 | 7.7451e-10 | 3.6206e-08 | 3.2527e-08 | 1.5814e-09 | 3.5632e-09 | 1.7956e-09 | 1.3094e-10 | 6521.508
96545.148 | 2.6826e-08 | 3.6739e-08 | 7.589e-10 | 3.6408e-08 | 3.1908e-08 | 1.585e-09 | 3.5675e-09 | 1.8001e-09 | 1.2931e-10 | 6533.679
96557.313 | 2.68e-08 | 3.647e-08 | 7.7079e-10 | 3.6148e-08 | 3.1749e-08 | 1.5869e-09 | 3.5924e-09 | 1.7936e-09 | 1.3056e-10 | 6545.844
96569.477 | 2.6657e-08 | 3.6352e-08 | 7.5937e-10 | 3.6066e-08 | 3.1872e-08 | 1.5614e-09 | 3.5446e-09 | 1.7597e-09 | 1.2907e-10 | 6558.008
96581.648 | 2.6504e-08 | 3.6246e-08 | 7.5428e-10 | 3.5303e-08 | 3.1508e-08 | 1.5659e-09 | 3.5632e-09 | 1.766e-09 | 1.2823e-10 | 6570.179
96593.813 | 2.6009e-08 | 3.6118e-08 | 7.5536e-10 | 3.5484e-08 | 3.166e-08 | 1.5671e-09 | 3.4535e-09 | 1.769e-09 | 1.28e-10 | 6582.344
96605.977 | 2.6254e-08 | 3.5991e-08 | 7.4327e-10 | 3.5596e-08 | 3.2107e-08 | 1.5761e-09 | 3.5578e-09 | 1.7842e-09 | 1.293e-10 | 6594.508
96618.148 | 2.6513e-08 | 3.6059e-08 | 7.6224e-10 | 3.6088e-08 | 3.197e-08 | 1.5785e-09 | 3.5879e-09 | 1.7819e-09 | 1.2783e-10 | 6606.679
96630.313 | 2.7357e-08 | 3.5848e-08 | 7.3441e-10 | 3.4711e-08 | 3.147e-08 | 1.5367e-09 | 3.5219e-09 | 1.7425e-09 | 1.2663e-10 | 6618.844
96642.484 | 2.6562e-08 | 3.5747e-08 | 7.3889e-10 | 3.4407e-08 | 3.1483e-08 | 1.5411e-09 | 3.4555e-09 | 1.7584e-09 | 1.2828e-10 | 6631.015
96654.648 | 2.6251e-08 | 3.5704e-08 | 7.3948e-10 | 3.4462e-08 | 3.1436e-08 | 1.5381e-09 | 3.5103e-09 | 1.7361e-09 | 1.2792e-10 | 6643.179
96666.813 | 2.6213e-08 | 3.5735e-08 | 7.461e-10 | 3.4595e-08 | 3.1331e-08 | 1.5338e-09 | 3.4647e-09 | 1.7445e-09 | 1.2707e-10 | 6655.344
96678.984 | 2.6172e-08 | 3.5674e-08 | 7.4005e-10 | 3.4544e-08 | 3.1076e-08 | 1.5405e-09 | 3.497e-09 | 1.7296e-09 | 1.2667e-10 | 6667.515
96691.148 | 2.6222e-08 | 3.5884e-08 | 7.4178e-10 | 3.4739e-08 | 3.1554e-08 | 1.5434e-09 | 3.48e-09 | 1.7329e-09 | 1.2722e-10 | 6679.679
96703.313 | 2.6479e-08 | 3.6284e-08 | 7.4887e-10 | 3.4977e-08 | 3.1722e-08 | 1.553e-09 | 3.5532e-09 | 1.748e-09 | 1.2903e-10 | 6691.844
96715.484 | 2.671e-08 | 3.6151e-08 | 7.4946e-10 | 3.5016e-08 | 3.1572e-08 | 1.5413e-09 | 3.5334e-09 | 1.7451e-09 | 1.2801e-10 | 6704.015
96727.648 | 2.6471e-08 | 3.6128e-08 | 7.5918e-10 | 3.5171e-08 | 3.1417e-08 | 1.5579e-09 | 3.4889e-09 | 1.7672e-09 | 1.291e-10 | 6716.179
96739.82 | 2.6545e-08 | 3.5914e-08 | 7.4222e-10 | 3.462e-08 | 3.1542e-08 | 1.549e-09 | 3.4684e-09 | 1.7393e-09 | 1.2864e-10 | 6728.351
96751.984 | 2.5897e-08 | 3.596e-08 | 7.4885e-10 | 3.4721e-08 | 3.0976e-08 | 1.5333e-09 | 3.513e-09 | 1.7283e-09 | 1.2791e-10 | 6740.515
96764.148 | 2.6132e-08 | 3.5337e-08 | 7.4768e-10 | 3.4615e-08 | 3.155e-08 | 1.5285e-09 | 3.468e-09 | 1.7393e-09 | 1.2643e-10 | 6752.679
96776.32 | 2.5792e-08 | 3.5483e-08 | 7.4466e-10 | 3.5085e-08 | 3.1417e-08 | 1.531e-09 | 3.4974e-09 | 1.7334e-09 | 1.2714e-10 | 6764.851
96788.484 | 2.597e-08 | 3.5749e-08 | 7.5125e-10 | 3.4904e-08 | 3.156e-08 | 1.5301e-09 | 3.4903e-09 | 1.7374e-09 | 1.2671e-10 | 6777.015
96800.648 | 2.6676e-08 | 3.634e-08 | 7.4021e-10 | 3.4763e-08 | 3.1121e-08 | 1.5204e-09 | 3.5304e-09 | 1.7693e-09 | 1.2862e-10 | 6789.179
96812.82 | 2.6406e-08 | 3.5692e-08 | 7.6534e-10 | 3.5686e-08 | 3.1388e-08 | 1.5304e-09 | 3.5469e-09 | 1.7759e-09 | 1.3089e-10 | 6801.351
96824.984 | 2.6584e-08 | 3.6012e-08 | 7.631e-10 | 3.5181e-08 | 3.1726e-08 | 1.5435e-09 | 3.5339e-09 | 1.7665e-09 | 1.2892e-10 | 6813.515
96837.156 | 2.6305e-08 | 3.6369e-08 | 7.5331e-10 | 3.5335e-08 | 3.1812e-08 | 1.5413e-09 | 3.5746e-09 | 1.7706e-09 | 1.2834e-10 | 6825.687
96849.32 | 2.6317e-08 | 3.6669e-08 | 7.5916e-10 | 3.5736e-08 | 3.1389e-08 | 1.5163e-09 | 3.5219e-09 | 1.7704e-09 | 1.2717e-10 | 6837.851
96861.484 | 2.6361e-08 | 3.608e-08 | 7.5096e-10 | 3.5323e-08 | 3.1542e-08 | 1.5331e-09 | 3.4888e-09 | 1.7663e-09 | 1.2747e-10 | 6850.015
96873.656 | 2.6105e-08 | 3.6118e-08 | 7.4986e-10 | 3.5419e-08 | 3.1666e-08 | 1.5201e-09 | 3.5091e-09 | 1.7686e-09 | 1.2826e-10 | 6862.187
96885.82 | 2.6535e-08 | 3.6451e-08 | 7.5342e-10 | 3.5499e-08 | 3.167e-08 | 1.5356e-09 | 3.5185e-09 | 1.7601e-09 | 1.2887e-10 | 6874.351
96897.984 | 2.6908e-08 | 3.6628e-08 | 7.8744e-10 | 3.5413e-08 | 3.1996e-08 | 1.6847e-09 | 3.5242e-09 | 1.7784e-09 | 1.2964e-10 | 6886.515
96910.156 | 2.6994e-08 | 3.5819e-08 | 7.7605e-10 | 3.5671e-08 | 3.2445e-08 | 1.6992e-09 | 3.5655e-09 | 1.7682e-09 | 1.3056e-10 | 6898.687
96922.32 | 2.6625e-08 | 3.5944e-08 | 7.7452e-10 | 3.5728e-08 | 3.1934e-08 | 1.6587e-09 | 3.5137e-09 | 1.7755e-09 | 1.277e-10 | 6910.851
96934.492 | 2.6414e-08 | 3.6798e-08 | 7.5978e-10 | 3.4638e-08 | 3.168e-08 | 1.6276e-09 | 3.4511e-09 | 1.7348e-09 | 1.2725e-10 | 6923.023
96946.656 | 2.6128e-08 | 3.584e-08 | 7.2667e-10 | 3.4139e-08 | 3.1115e-08 | 1.5948e-09 | 3.4966e-09 | 1.7507e-09 | 1.2872e-10 | 6935.187
96958.82 | 2.6151e-08 | 3.5816e-08 | 7.6108e-10 | 3.4437e-08 | 3.1416e-08 | 1.6075e-09 | 3.5086e-09 | 1.7421e-09 | 1.2868e-10 | 6947.351
96970.992 | 2.6336e-08 | 3.5465e-08 | 7.7347e-10 | 3.5019e-08 | 3.2061e-08 | 1.6044e-09 | 3.4951e-09 | 1.8084e-09 | 1.2986e-10 | 6959.523
96983.156 | 2.6564e-08 | 3.5833e-08 | 7.659e-10 | 3.5479e-08 | 3.1797e-08 | 1.6021e-09 | 3.5208e-09 | 1.7743e-09 | 1.3118e-10 | 6971.687
96995.32 | 2.656e-08 | 3.5926e-08 | 7.7597e-10 | 3.5396e-08 | 3.1966e-08 | 1.5697e-09 | 3.5095e-09 | 1.7628e-09 | 1.2923e-10 | 6983.851
97007.492 | 2.6191e-08 | 3.5834e-08 | 7.5117e-10 | 3.4673e-08 | 3.1534e-08 | 1.5714e-09 | 3.5095e-09 | 1.7503e-09 | 1.2808e-10 | 6996.023
97019.656 | 2.6473e-08 | 3.6212e-08 | 7.5314e-10 | 3.5103e-08 | 3.1634e-08 | 1.5631e-09 | 3.5129e-09 | 1.7684e-09 | 1.2992e-10 | 7008.187
97031.828 | 2.6076e-08 | 3.6025e-08 | 7.5604e-10 | 3.5304e-08 | 3.1618e-08 | 1.5752e-09 | 3.4717e-09 | 1.7679e-09 | 1.2857e-10 | 7020.359
97043.992 | 2.5853e-08 | 3.6154e-08 | 7.5023e-10 | 3.5358e-08 | 3.1601e-08 | 1.5677e-09 | 3.5595e-09 | 1.7628e-09 | 1.3071e-10 | 7032.523
97056.156 | 2.7152e-08 | 3.5714e-08 | 7.6999e-10 | 3.5217e-08 | 3.1534e-08 | 1.5762e-09 | 3.5297e-09 | 1.7591e-09 | 1.2919e-10 | 7044.687
97068.328 | 2.6511e-08 | 3.5519e-08 | 7.5473e-10 | 3.5112e-08 | 3.1445e-08 | 1.5419e-09 | 3.5459e-09 | 1.7661e-09 | 1.275e-10 | 7056.859
97080.492 | 2.6467e-08 | 3.5763e-08 | 7.5191e-10 | 3.5064e-08 | 3.1551e-08 | 1.5489e-09 | 3.478e-09 | 1.7646e-09 | 1.2806e-10 | 7069.023
97092.656 | 2.6373e-08 | 3.5797e-08 | 7.6219e-10 | 3.4982e-08 | 3.1503e-08 | 1.5551e-09 | 3.5023e-09 | 1.7515e-09 | 1.2809e-10 | 7081.187
97104.828 | 2.6034e-08 | 3.5802e-08 | 7.5534e-10 | 3.4943e-08 | 3.1851e-08 | 1.5497e-09 | 3.4977e-09 | 1.7555e-09 | 1.2883e-10 | 7093.359
97116.992 | 2.6237e-08 | 3.5813e-08 | 7.6235e-10 | 3.4448e-08 | 3.1761e-08 | 1.5555e-09 | 3.4902e-09 | 1.76e-09 | 1.2906e-10 | 7105.523
97129.164 | 2.5942e-08 | 3.5777e-08 | 7.5323e-10 | 3.4615e-08 | 3.1382e-08 | 1.5309e-09 | 3.4975e-09 | 1.7541e-09 | 1.2702e-10 | 7117.695
97141.328 | 2.5997e-08 | 3.5966e-08 | 7.4265e-10 | 3.4667e-08 | 3.1524e-08 | 1.5253e-09 | 3.5557e-09 | 1.7838e-09 | 1.2996e-10 | 7129.859
97153.492 | 2.615e-08 | 3.5448e-08 | 7.5747e-10 | 3.4881e-08 | 3.1628e-08 | 1.5567e-09 | 3.5427e-09 | 1.7791e-09 | 1.2944e-10 | 7142.023
97165.664 | 2.6313e-08 | 3.5728e-08 | 7.6518e-10 | 3.5023e-08 | 3.2038e-08 | 1.5397e-09 | 3.5216e-09 | 1.781e-09 | 1.2911e-10 | 7154.195
97177.828 | 2.6227e-08 | 3.5246e-08 | 7.6717e-10 | 3.5292e-08 | 3.1788e-08 | 1.5873e-09 | 3.5473e-09 | 1.8092e-09 | 1.2917e-10 | 7166.359
97189.992 | 2.6546e-08 | 3.584e-08 | 7.6595e-10 | 3.569e-08 | 3.213e-08 | 1.5643e-09 | 3.5315e-09 | 1.7913e-09 | 1.2943e-10 | 7178.523
97202.164 | 2.6279e-08 | 3.5803e-08 | 7.5409e-10 | 3.5015e-08 | 3.1859e-08 | 1.5441e-09 | 3.5492e-09 | 1.7915e-09 | 1.2906e-10 | 7190.695
97214.328 | 2.6623e-08 | 3.585e-08 | 7.6268e-10 | 3.5054e-08 | 3.1509e-08 | 1.5566e-09 | 3.54e-09 | 1.7665e-09 | 1.3011e-10 | 7202.859
97226.5 | 2.6405e-08 | 3.5895e-08 | 7.5573e-10 | 3.5327e-08 | 3.187e-08 | 1.544e-09 | 3.4897e-09 | 1.7855e-09 | 1.2889e-10 | 7215.031
97238.664 | 2.645e-08 | 3.5248e-08 | 7.6234e-10 | 3.5421e-08 | 3.1878e-08 | 1.5582e-09 | 3.5622e-09 | 1.7689e-09 | 1.3109e-10 | 7227.195
97250.828 | 2.6179e-08 | 3.5641e-08 | 7.7291e-10 | 3.5305e-08 | 3.1576e-08 | 1.5477e-09 | 3.5613e-09 | 1.7815e-09 | 1.2717e-10 | 7239.359
97263 | 2.6667e-08 | 3.5388e-08 | 7.4631e-10 | 3.5001e-08 | 3.149e-08 | 1.5413e-09 | 3.4951e-09 | 1.7454e-09 | 1.2615e-10 | 7251.531
97275.164 | 2.6008e-08 | 3.4926e-08 | 7.4263e-10 | 3.472e-08 | 3.1449e-08 | 1.5318e-09 | 3.4615e-09 | 1.7357e-09 | 1.2714e-10 | 7263.695
97287.328 | 2.5991e-08 | 3.5137e-08 | 7.4653e-10 | 3.4886e-08 | 3.1535e-08 | 1.5256e-09 | 3.4786e-09 | 1.7395e-09 | 1.2664e-10 | 7275.859
97299.5 | 2.6278e-08 | 3.5685e-08 | 7.4508e-10 | 3.4965e-08 | 3.1059e-08 | 1.5223e-09 | 3.4399e-09 | 1.7502e-09 | 1.2647e-10 | 7288.031
97311.664 | 2.6171e-08 | 3.5689e-08 | 7.4442e-10 | 3.4927e-08 | 3.1239e-08 | 1.5372e-09 | 3.4835e-09 | 1.7581e-09 | 1.2553e-10 | 7300.195
97323.836 | 2.6206e-08 | 3.5577e-08 | 7.4271e-10 | 3.4867e-08 | 3.1427e-08 | 1.5268e-09 | 3.4788e-09 | 1.7441e-09 | 1.2648e-10 | 7312.367
97336 | 2.6159e-08 | 3.5592e-08 | 7.3394e-10 | 3.48e-08 | 3.1348e-08 | 1.515e-09 | 3.4771e-09 | 1.734e-09 | 1.254e-10 | 7324.531
97348.164 | 2.6027e-08 | 3.5271e-08 | 7.4535e-10 | 3.5505e-08 | 3.1422e-08 | 1.5397e-09 | 3.5076e-09 | 1.7656e-09 | 1.2858e-10 | 7336.695
97360.336 | 2.6227e-08 | 3.5762e-08 | 7.5204e-10 | 3.5353e-08 | 3.1517e-08 | 1.528e-09 | 3.4959e-09 | 1.7512e-09 | 1.2741e-10 | 7348.867
97372.5 | 2.6542e-08 | 3.5883e-08 | 7.5322e-10 | 3.5414e-08 | 3.1728e-08 | 1.5444e-09 | 3.5258e-09 | 1.7793e-09 | 1.2838e-10 | 7361.031
97384.672 | 2.658e-08 | 3.546e-08 | 7.532e-10 | 3.5269e-08 | 3.1487e-08 | 1.5389e-09 | 3.5136e-09 | 1.7497e-09 | 1.2741e-10 | 7373.203
97396.836 | 2.6278e-08 | 3.5315e-08 | 7.4332e-10 | 3.4835e-08 | 3.1476e-08 | 1.5324e-09 | 3.5148e-09 | 1.7602e-09 | 1.2742e-10 | 7385.367
97409 | 2.5837e-08 | 3.5339e-08 | 7.4682e-10 | 3.4822e-08 | 3.1093e-08 | 1.5184e-09 | 3.5563e-09 | 1.7556e-09 | 1.274e-10 | 7397.531
97421.172 | 2.6101e-08 | 3.5472e-08 | 7.507e-10 | 3.5047e-08 | 3.1672e-08 | 1.5564e-09 | 3.5193e-09 | 1.7786e-09 | 1.28e-10 | 7409.703
97433.336 | 2.6056e-08 | 3.5884e-08 | 7.5159e-10 | 3.5437e-08 | 3.1643e-08 | 1.5456e-09 | 3.4967e-09 | 1.754e-09 | 1.2731e-10 | 7421.867
97445.5 | 2.5879e-08 | 3.5196e-08 | 7.4829e-10 | 3.4827e-08 | 3.1204e-08 | 1.5313e-09 | 3.4794e-09 | 1.7701e-09 | 1.2842e-10 | 7434.031
97457.672 | 2.57e-08 | 3.5293e-08 | 7.3977e-10 | 3.4942e-08 | 3.1475e-08 | 1.5419e-09 | 3.5254e-09 | 1.758e-09 | 1.2786e-10 | 7446.203
97469.836 | 2.6152e-08 | 3.5302e-08 | 7.5077e-10 | 3.5045e-08 | 3.1058e-08 | 1.5401e-09 | 3.5373e-09 | 1.774e-09 | 1.2891e-10 | 7458.367
97482.008 | 2.586e-08 | 3.555e-08 | 7.4847e-10 | 3.5597e-08 | 3.1496e-08 | 1.5211e-09 | 3.5205e-09 | 1.7477e-09 | 1.2779e-10 | 7470.539
97494.172 | 2.6065e-08 | 3.5017e-08 | 7.4678e-10 | 3.5316e-08 | 3.1299e-08 | 1.5248e-09 | 3.5139e-09 | 1.7651e-09 | 1.2779e-10 | 7482.703
97506.336 | 2.6496e-08 | 3.5073e-08 | 7.4583e-10 | 3.5277e-08 | 3.1123e-08 | 1.5186e-09 | 3.5309e-09 | 1.7478e-09 | 1.271e-10 | 7494.867
97518.508 | 2.6179e-08 | 3.5285e-08 | 7.3836e-10 | 3.5082e-08 | 3.1076e-08 | 1.5202e-09 | 3.4771e-09 | 1.7537e-09 | 1.2756e-10 | 7507.039
97530.672 | 2.5757e-08 | 3.5428e-08 | 7.4737e-10 | 3.4871e-08 | 3.1531e-08 | 1.5147e-09 | 3.4934e-09 | 1.7428e-09 | 1.2533e-10 | 7519.203
97542.836 | 2.5712e-08 | 3.4757e-08 | 7.4763e-10 | 3.4695e-08 | 3.0988e-08 | 1.5103e-09 | 3.4643e-09 | 1.7375e-09 | 1.2562e-10 | 7531.367
97555.008 | 2.5303e-08 | 3.49e-08 | 7.4078e-10 | 3.4405e-08 | 3.0935e-08 | 1.5229e-09 | 3.4878e-09 | 1.7406e-09 | 1.2587e-10 | 7543.539
97567.172 | 2.5661e-08 | 3.4458e-08 | 7.4739e-10 | 3.4522e-08 | 3.0889e-08 | 1.5091e-09 | 3.4743e-09 | 1.7466e-09 | 1.2689e-10 | 7555.703
97579.344 | 2.5591e-08 | 3.4914e-08 | 7.6089e-10 | 3.4553e-08 | 3.1494e-08 | 1.5123e-09 | 3.5073e-09 | 1.7501e-09 | 1.2801e-10 | 7567.875
97591.508 | 2.5807e-08 | 3.5434e-08 | 7.5357e-10 | 3.4611e-08 | 3.155e-08 | 1.5232e-09 | 3.5208e-09 | 1.7493e-09 | 1.2687e-10 | 7580.039
97603.672 | 2.5992e-08 | 3.5395e-08 | 7.476e-10 | 3.4832e-08 | 3.1399e-08 | 1.5045e-09 | 3.5148e-09 | 1.7572e-09 | 1.2712e-10 | 7592.203
97615.844 | 2.5856e-08 | 3.5387e-08 | 7.4436e-10 | 3.5208e-08 | 3.1089e-08 | 1.5381e-09 | 3.5121e-09 | 1.7618e-09 | 1.2664e-10 | 7604.375
97628.008 | 2.5863e-08 | 3.5403e-08 | 7.4291e-10 | 3.4988e-08 | 3.0976e-08 | 1.5045e-09 | 3.4967e-09 | 1.7548e-09 | 1.2438e-10 | 7616.539
97640.172 | 2.5999e-08 | 3.495e-08 | 7.4806e-10 | 3.4806e-08 | 3.1117e-08 | 1.5263e-09 | 3.5014e-09 | 1.7716e-09 | 1.2697e-10 | 7628.703
97652.344 | 2.5801e-08 | 3.4501e-08 | 7.4994e-10 | 3.5018e-08 | 3.1221e-08 | 1.5252e-09 | 3.5639e-09 | 1.7612e-09 | 1.2702e-10 | 7640.875
97664.508 | 2.6056e-08 | 3.478e-08 | 7.482e-10 | 3.5184e-08 | 3.0813e-08 | 1.5179e-09 | 3.5526e-09 | 1.7734e-09 | 1.2832e-10 | 7653.039
97676.68 | 2.571e-08 | 3.4973e-08 | 7.4754e-10 | 3.5147e-08 | 3.1074e-08 | 1.5135e-09 | 3.4715e-09 | 1.7287e-09 | 1.2727e-10 | 7665.211
97688.844 | 2.5784e-08 | 3.4666e-08 | 7.4437e-10 | 3.4496e-08 | 3.1201e-08 | 1.5057e-09 | 3.4682e-09 | 1.7327e-09 | 1.2529e-10 | 7677.375
97701.008 | 2.5626e-08 | 3.4689e-08 | 7.3715e-10 | 3.426e-08 | 3.0779e-08 | 1.5179e-09 | 3.4421e-09 | 1.7124e-09 | 1.263e-10 | 7689.539
97713.18 | 2.6237e-08 | 3.4575e-08 | 7.5358e-10 | 3.5116e-08 | 3.0904e-08 | 1.521e-09 | 3.5029e-09 | 1.7628e-09 | 1.2631e-10 | 7701.711
97725.344 | 2.558e-08 | 3.4827e-08 | 7.4554e-10 | 3.4347e-08 | 3.0776e-08 | 1.5117e-09 | 3.479e-09 | 1.7392e-09 | 1.2533e-10 | 7713.875
97737.508 | 2.5594e-08 | 3.4804e-08 | 7.3624e-10 | 3.4533e-08 | 3.0997e-08 | 1.495e-09 | 3.4584e-09 | 1.7474e-09 | 1.2527e-10 | 7726.039
97749.68 | 2.5571e-08 | 3.4654e-08 | 7.4335e-10 | 3.432e-08 | 3.0872e-08 | 1.4998e-09 | 3.4686e-09 | 1.7181e-09 | 1.2346e-10 | 7738.211
97761.844 | 2.5813e-08 | 3.4854e-08 | 7.4405e-10 | 3.5022e-08 | 3.1219e-08 | 1.513e-09 | 3.5276e-09 | 1.7512e-09 | 1.2592e-10 | 7750.375
97774.016 | 2.5974e-08 | 3.457e-08 | 7.4057e-10 | 3.4324e-08 | 3.0763e-08 | 1.4926e-09 | 3.4932e-09 | 1.7506e-09 | 1.2513e-10 | 7762.547
97786.18 | 2.5188e-08 | 3.4932e-08 | 7.3651e-10 | 3.4755e-08 | 3.1308e-08 | 1.4959e-09 | 3.4791e-09 | 1.7548e-09 | 1.2727e-10 | 7774.711
97798.344 | 2.5946e-08 | 3.4821e-08 | 7.4473e-10 | 3.4598e-08 | 3.1338e-08 | 1.5114e-09 | 3.5164e-09 | 1.7578e-09 | 1.2615e-10 | 7786.875
97810.516 | 2.6022e-08 | 3.4876e-08 | 7.5925e-10 | 3.4794e-08 | 3.1124e-08 | 1.5264e-09 | 3.5348e-09 | 1.7577e-09 | 1.2693e-10 | 7799.047
97822.68 | 2.5676e-08 | 3.5066e-08 | 7.5368e-10 | 3.5036e-08 | 3.1562e-08 | 1.5019e-09 | 3.4814e-09 | 1.7582e-09 | 1.2726e-10 | 7811.211
97834.844 | 2.5736e-08 | 3.5002e-08 | 7.5047e-10 | 3.4325e-08 | 3.1155e-08 | 1.5068e-09 | 3.5117e-09 | 1.7665e-09 | 1.271e-10 | 7823.375
97847.016 | 2.5811e-08 | 3.4961e-08 | 7.5842e-10 | 3.4949e-08 | 3.1319e-08 | 1.5193e-09 | 3.5221e-09 | 1.7787e-09 | 1.263e-10 | 7835.547
97859.18 | 2.5859e-08 | 3.5311e-08 | 7.5314e-10 | 3.4756e-08 | 3.1377e-08 | 1.5155e-09 | 3.5032e-09 | 1.748e-09 | 1.2569e-10 | 7847.711
97871.352 | 2.578e-08 | 3.5193e-08 | 7.388e-10 | 3.4944e-08 | 3.12e-08 | 1.515e-09 | 3.4805e-09 | 1.7607e-09 | 1.2778e-10 | 7859.883
97883.516 | 2.569e-08 | 3.4824e-08 | 7.4019e-10 | 3.4821e-08 | 3.0983e-08 | 1.5109e-09 | 3.5375e-09 | 1.7592e-09 | 1.2427e-10 | 7872.047
97895.68 | 2.5477e-08 | 3.5207e-08 | 7.402e-10 | 3.392e-08 | 3.0701e-08 | 1.4754e-09 | 3.4264e-09 | 1.7243e-09 | 1.2431e-10 | 7884.211
97907.852 | 2.5474e-08 | 3.4803e-08 | 7.3306e-10 | 3.4993e-08 | 3.1375e-08 | 1.5184e-09 | 3.523e-09 | 1.7479e-09 | 1.2563e-10 | 7896.383
97920.016 | 2.5691e-08 | 3.4767e-08 | 7.4693e-10 | 3.4707e-08 | 3.13e-08 | 1.4949e-09 | 3.5005e-09 | 1.7567e-09 | 1.2657e-10 | 7908.547
97932.18 | 2.5962e-08 | 3.5242e-08 | 7.5589e-10 | 3.483e-08 | 3.1313e-08 | 1.5159e-09 | 3.5309e-09 | 1.7922e-09 | 1.2949e-10 | 7920.711
97944.352 | 2.6109e-08 | 3.5438e-08 | 7.5948e-10 | 3.5029e-08 | 3.1833e-08 | 1.5378e-09 | 3.5502e-09 | 1.7646e-09 | 1.3046e-10 | 7932.883
97956.516 | 2.6158e-08 | 3.472e-08 | 7.502e-10 | 3.4912e-08 | 3.1407e-08 | 1.5169e-09 | 3.5258e-09 | 1.7736e-09 | 1.2585e-10 | 7945.047
97968.688 | 2.5641e-08 | 3.463e-08 | 7.4301e-10 | 3.4635e-08 | 3.1181e-08 | 1.5071e-09 | 3.4829e-09 | 1.7495e-09 | 1.2715e-10 | 7957.219
97980.852 | 2.5408e-08 | 3.4612e-08 | 7.5349e-10 | 3.449e-08 | 3.0838e-08 | 1.5143e-09 | 3.4791e-09 | 1.7421e-09 | 1.273e-10 | 7969.383
97993.016 | 2.5308e-08 | 3.4665e-08 | 7.4494e-10 | 3.4506e-08 | 3.0869e-08 | 1.5049e-09 | 3.4969e-09 | 1.7587e-09 | 1.2821e-10 | 7981.547
98005.188 | 2.539e-08 | 3.4393e-08 | 7.4463e-10 | 3.4369e-08 | 3.1406e-08 | 1.5169e-09 | 3.4556e-09 | 1.7275e-09 | 1.2637e-10 | 7993.719
98017.352 | 2.5517e-08 | 3.4088e-08 | 7.4808e-10 | 3.4174e-08 | 3.0636e-08 | 1.5062e-09 | 3.4447e-09 | 1.7196e-09 | 1.2483e-10 | 8005.883
98029.516 | 2.539e-08 | 3.4182e-08 | 7.4371e-10 | 3.4019e-08 | 3.1281e-08 | 1.5124e-09 | 3.4559e-09 | 1.7327e-09 | 1.2537e-10 | 8018.047
98041.688 | 2.5427e-08 | 3.4236e-08 | 7.2799e-10 | 3.431e-08 | 3.0918e-08 | 1.4815e-09 | 3.4497e-09 | 1.7215e-09 | 1.2536e-10 | 8030.219
98053.852 | 2.5777e-08 | 3.426e-08 | 7.4864e-10 | 3.4777e-08 | 3.1025e-08 | 1.5089e-09 | 3.4859e-09 | 1.7551e-09 | 1.2557e-10 | 8042.383
98066.023 | 2.5652e-08 | 3.4895e-08 | 7.483e-10 | 3.4634e-08 | 3.0997e-08 | 1.5006e-09 | 3.5071e-09 | 1.7299e-09 | 1.2632e-10 | 8054.554
98078.188 | 2.5577e-08 | 3.5068e-08 | 7.3042e-10 | 3.4378e-08 | 3.0871e-08 | 1.4936e-09 | 3.4733e-09 | 1.7299e-09 | 1.2409e-10 | 8066.719
98090.352 | 2.573e-08 | 3.5299e-08 | 7.2646e-10 | 3.4075e-08 | 3.1041e-08 | 1.4769e-09 | 3.4536e-09 | 1.7255e-09 | 1.251e-10 | 8078.883
98102.523 | 2.5851e-08 | 3.4814e-08 | 7.429e-10 | 3.4794e-08 | 3.1026e-08 | 1.5114e-09 | 3.5122e-09 | 1.7522e-09 | 1.25e-10 | 8091.054
98114.688 | 2.574e-08 | 3.5679e-08 | 7.4783e-10 | 3.479e-08 | 3.1195e-08 | 1.5282e-09 | 3.5366e-09 | 1.7617e-09 | 1.2691e-10 | 8103.219
98126.852 | 2.5897e-08 | 3.4484e-08 | 7.489e-10 | 3.4655e-08 | 3.1141e-08 | 1.5075e-09 | 3.4927e-09 | 1.7589e-09 | 1.2626e-10 | 8115.383
98139.023 | 2.5871e-08 | 3.428e-08 | 7.4086e-10 | 3.449e-08 | 3.1314e-08 | 1.5054e-09 | 3.4855e-09 | 1.747e-09 | 1.2706e-10 | 8127.554
98151.188 | 2.5405e-08 | 3.3754e-08 | 7.3936e-10 | 3.3876e-08 | 3.0726e-08 | 1.4878e-09 | 3.4316e-09 | 1.7408e-09 | 1.2598e-10 | 8139.719
98163.359 | 2.5418e-08 | 3.3968e-08 | 7.4023e-10 | 3.3527e-08 | 3.0809e-08 | 1.492e-09 | 3.4462e-09 | 1.7129e-09 | 1.2451e-10 | 8151.89
98175.523 | 2.5359e-08 | 3.4041e-08 | 7.3021e-10 | 3.3809e-08 | 3.0599e-08 | 1.4926e-09 | 3.4298e-09 | 1.7381e-09 | 1.244e-10 | 8164.054
98187.688 | 2.5061e-08 | 3.4205e-08 | 7.2806e-10 | 3.4256e-08 | 3.072e-08 | 1.5135e-09 | 3.4564e-09 | 1.7189e-09 | 1.2553e-10 | 8176.219
98199.859 | 2.5503e-08 | 3.4158e-08 | 7.4272e-10 | 3.3962e-08 | 3.0674e-08 | 1.5059e-09 | 3.427e-09 | 1.726e-09 | 1.252e-10 | 8188.39
98212.023 | 2.5167e-08 | 3.4004e-08 | 7.4328e-10 | 3.4404e-08 | 3.133e-08 | 1.5306e-09 | 3.4299e-09 | 1.7591e-09 | 1.258e-10 | 8200.554
98224.188 | 2.5387e-08 | 3.4237e-08 | 7.5408e-10 | 3.4091e-08 | 3.1079e-08 | 1.5238e-09 | 3.488e-09 | 1.726e-09 | 1.2527e-10 | 8212.719
98236.359 | 2.6051e-08 | 3.4344e-08 | 7.3303e-10 | 3.4034e-08 | 3.0752e-08 | 1.5084e-09 | 3.4747e-09 | 1.7505e-09 | 1.263e-10 | 8224.89
98248.523 | 2.5707e-08 | 3.447e-08 | 7.3757e-10 | 3.4672e-08 | 3.0988e-08 | 1.5224e-09 | 3.4824e-09 | 1.7351e-09 | 1.2576e-10 | 8237.054
98260.695 | 2.5479e-08 | 3.4966e-08 | 7.2907e-10 | 3.4155e-08 | 3.0758e-08 | 1.5185e-09 | 3.4579e-09 | 1.732e-09 | 1.2482e-10 | 8249.226
98272.859 | 2.55e-08 | 3.4664e-08 | 7.219e-10 | 3.4389e-08 | 3.0906e-08 | 1.5085e-09 | 3.4584e-09 | 1.7365e-09 | 1.2647e-10 | 8261.39
98285.023 | 2.6058e-08 | 3.51e-08 | 7.3355e-10 | 3.4779e-08 | 3.1183e-08 | 1.5098e-09 | 3.4528e-09 | 1.7422e-09 | 1.2438e-10 | 8273.554
98297.195 | 2.5753e-08 | 3.4882e-08 | 7.5106e-10 | 3.4597e-08 | 3.1182e-08 | 1.5158e-09 | 3.476e-09 | 1.7569e-09 | 1.2672e-10 | 8285.726
98309.359 | 2.5914e-08 | 3.4708e-08 | 7.5973e-10 | 3.517e-08 | 3.123e-08 | 1.527e-09 | 3.5372e-09 | 1.7785e-09 | 1.2772e-10 | 8297.89
98321.523 | 2.5806e-08 | 3.487e-08 | 7.5018e-10 | 3.5191e-08 | 3.1157e-08 | 1.5017e-09 | 3.5301e-09 | 1.7749e-09 | 1.2712e-10 | 8310.054
98333.695 | 2.5668e-08 | 3.5028e-08 | 7.5515e-10 | 3.5153e-08 | 3.1565e-08 | 1.5277e-09 | 3.5336e-09 | 1.7572e-09 | 1.2723e-10 | 8322.226
98345.859 | 2.5702e-08 | 3.4757e-08 | 7.5835e-10 | 3.5409e-08 | 3.1359e-08 | 1.5036e-09 | 3.5211e-09 | 1.7642e-09 | 1.275e-10 | 8334.39
98358.031 | 2.5598e-08 | 3.5138e-08 | 7.526e-10 | 3.5141e-08 | 3.1283e-08 | 1.5131e-09 | 3.5647e-09 | 1.7654e-09 | 1.274e-10 | 8346.562
98370.195 | 2.5494e-08 | 3.5191e-08 | 7.4927e-10 | 3.4759e-08 | 3.0834e-08 | 1.5085e-09 | 3.4977e-09 | 1.7626e-09 | 1.2728e-10 | 8358.726
98382.359 | 2.5484e-08 | 3.4522e-08 | 7.466e-10 | 3.5052e-08 | 3.0824e-08 | 1.5076e-09 | 3.5182e-09 | 1.7411e-09 | 1.2496e-10 | 8370.89
98394.531 | 2.5414e-08 | 3.4146e-08 | 7.4516e-10 | 3.4349e-08 | 3.0771e-08 | 1.5016e-09 | 3.4445e-09 | 1.7426e-09 | 1.2488e-10 | 8383.062
98406.695 | 2.5119e-08 | 3.4237e-08 | 7.417e-10 | 3.4238e-08 | 3.0624e-08 | 1.4771e-09 | 3.444e-09 | 1.7378e-09 | 1.2515e-10 | 8395.226
98418.859 | 2.4855e-08 | 3.4239e-08 | 7.398e-10 | 3.4432e-08 | 3.0452e-08 | 1.4505e-09 | 3.4862e-09 | 1.7239e-09 | 1.2477e-10 | 8407.39
98431.031 | 2.5593e-08 | 3.4664e-08 | 7.3129e-10 | 3.4587e-08 | 3.0927e-08 | 1.4869e-09 | 3.4652e-09 | 1.7287e-09 | 1.2509e-10 | 8419.562
98443.195 | 2.5199e-08 | 3.4786e-08 | 7.2254e-10 | 3.4236e-08 | 3.0599e-08 | 1.4757e-09 | 3.4285e-09 | 1.7205e-09 | 1.2261e-10 | 8431.726
98455.367 | 2.5534e-08 | 3.464e-08 | 7.2849e-10 | 3.4627e-08 | 3.1263e-08 | 1.5046e-09 | 3.4876e-09 | 1.7735e-09 | 1.2607e-10 | 8443.898
98467.531 | 2.5508e-08 | 3.4659e-08 | 7.4674e-10 | 3.5264e-08 | 3.1386e-08 | 1.4948e-09 | 3.5457e-09 | 1.7758e-09 | 1.2801e-10 | 8456.062
98479.695 | 2.5816e-08 | 3.4688e-08 | 7.5824e-10 | 3.4871e-08 | 3.1272e-08 | 1.5e-09 | 3.5004e-09 | 1.7547e-09 | 1.2834e-10 | 8468.226
98491.867 | 2.5385e-08 | 3.4587e-08 | 7.4937e-10 | 3.4979e-08 | 3.1237e-08 | 1.4958e-09 | 3.4855e-09 | 1.771e-09 | 1.2528e-10 | 8480.398
98504.031 | 2.5639e-08 | 3.4169e-08 | 7.4426e-10 | 3.4466e-08 | 3.0538e-08 | 1.4733e-09 | 3.5136e-09 | 1.7314e-09 | 1.2568e-10 | 8492.562
98516.195 | 2.5766e-08 | 3.405e-08 | 7.5144e-10 | 3.4667e-08 | 3.1055e-08 | 1.4739e-09 | 3.5641e-09 | 1.7423e-09 | 1.2654e-10 | 8504.726
98528.367 | 2.563e-08 | 3.4332e-08 | 7.5332e-10 | 3.4765e-08 | 3.0826e-08 | 1.4877e-09 | 3.5139e-09 | 1.7449e-09 | 1.2751e-10 | 8516.898
98540.531 | 2.5489e-08 | 3.4278e-08 | 7.4421e-10 | 3.4668e-08 | 3.1338e-08 | 1.4797e-09 | 3.4789e-09 | 1.7394e-09 | 1.2681e-10 | 8529.062
98552.703 | 2.5523e-08 | 3.4033e-08 | 7.3803e-10 | 3.4387e-08 | 3.1081e-08 | 1.4712e-09 | 3.502e-09 | 1.7464e-09 | 1.2505e-10 | 8541.234
98564.867 | 2.4949e-08 | 3.4039e-08 | 7.3121e-10 | 3.4579e-08 | 3.0887e-08 | 1.4822e-09 | 3.4713e-09 | 1.7309e-09 | 1.2433e-10 | 8553.398
98577.031 | 2.5195e-08 | 3.438e-08 | 7.3249e-10 | 3.4313e-08 | 3.0862e-08 | 1.4694e-09 | 3.5002e-09 | 1.7375e-09 | 1.2499e-10 | 8565.562
98589.203 | 2.5542e-08 | 3.4336e-08 | 7.3379e-10 | 3.4307e-08 | 3.0829e-08 | 1.4644e-09 | 3.4902e-09 | 1.7577e-09 | 1.2567e-10 | 8577.734
98601.367 | 2.5492e-08 | 3.4468e-08 | 7.506e-10 | 3.5268e-08 | 3.1219e-08 | 1.4956e-09 | 3.511e-09 | 1.7566e-09 | 1.2651e-10 | 8589.898
98613.531 | 2.5943e-08 | 3.4944e-08 | 7.3938e-10 | 3.5425e-08 | 3.1416e-08 | 1.4793e-09 | 3.5194e-09 | 1.7856e-09 | 1.2668e-10 | 8602.062
98625.703 | 2.6126e-08 | 3.4785e-08 | 7.5753e-10 | 3.5229e-08 | 3.1546e-08 | 1.5181e-09 | 3.5062e-09 | 1.7888e-09 | 1.2681e-10 | 8614.234
98637.867 | 2.5626e-08 | 3.5005e-08 | 7.6535e-10 | 3.5323e-08 | 3.1144e-08 | 1.4912e-09 | 3.532e-09 | 1.7849e-09 | 1.2903e-10 | 8626.398
98650.039 | 2.6075e-08 | 3.4057e-08 | 7.6318e-10 | 3.4836e-08 | 3.1321e-08 | 1.4965e-09 | 3.4947e-09 | 1.7612e-09 | 1.2565e-10 | 8638.57
98662.203 | 2.5642e-08 | 3.4101e-08 | 7.5378e-10 | 3.4307e-08 | 3.1265e-08 | 1.4711e-09 | 3.5016e-09 | 1.7477e-09 | 1.2721e-10 | 8650.734
98674.367 | 2.5471e-08 | 3.4542e-08 | 7.519e-10 | 3.4699e-08 | 3.1078e-08 | 1.4799e-09 | 3.5363e-09 | 1.7606e-09 | 1.2761e-10 | 8662.898
98686.539 | 2.5166e-08 | 3.4238e-08 | 7.5219e-10 | 3.4962e-08 | 3.1126e-08 | 1.4874e-09 | 3.5236e-09 | 1.7772e-09 | 1.2771e-10 | 8675.07
98698.703 | 2.5489e-08 | 3.4481e-08 | 7.3942e-10 | 3.5183e-08 | 3.1268e-08 | 1.4691e-09 | 3.519e-09 | 1.7553e-09 | 1.2659e-10 | 8687.234
98710.867 | 2.5177e-08 | 3.4742e-08 | 7.413e-10 | 3.4815e-08 | 3.1083e-08 | 1.4639e-09 | 3.4924e-09 | 1.7641e-09 | 1.2595e-10 | 8699.398
98723.039 | 2.571e-08 | 3.4776e-08 | 7.4994e-10 | 3.4973e-08 | 3.1087e-08 | 1.4847e-09 | 3.4821e-09 | 1.77e-09 | 1.2574e-10 | 8711.57
98735.203 | 2.5634e-08 | 3.4761e-08 | 7.4879e-10 | 3.4284e-08 | 3.1066e-08 | 1.4806e-09 | 3.55e-09 | 1.7767e-09 | 1.2847e-10 | 8723.734
98747.375 | 2.5763e-08 | 3.4989e-08 | 7.5186e-10 | 3.5232e-08 | 3.1846e-08 | 1.4954e-09 | 3.5157e-09 | 1.7707e-09 | 1.2813e-10 | 8735.906
98759.539 | 2.5662e-08 | 3.4736e-08 | 7.6108e-10 | 3.4555e-08 | 3.1002e-08 | 1.4812e-09 | 3.5518e-09 | 1.7665e-09 | 1.2903e-10 | 8748.07
98771.703 | 2.5864e-08 | 3.4171e-08 | 7.605e-10 | 3.4957e-08 | 3.117e-08 | 1.4816e-09 | 3.5615e-09 | 1.7689e-09 | 1.272e-10 | 8760.234
98783.875 | 2.5708e-08 | 3.369e-08 | 7.4797e-10 | 3.4651e-08 | 3.1176e-08 | 1.4666e-09 | 3.5297e-09 | 1.7664e-09 | 1.2798e-10 | 8772.406
98796.039 | 2.5253e-08 | 3.4158e-08 | 7.4886e-10 | 3.4682e-08 | 3.1146e-08 | 1.4842e-09 | 3.5135e-09 | 1.7529e-09 | 1.2595e-10 | 8784.57
98808.203 | 2.5509e-08 | 3.4199e-08 | 7.4949e-10 | 3.4706e-08 | 3.0986e-08 | 1.4694e-09 | 3.4945e-09 | 1.7589e-09 | 1.2649e-10 | 8796.734
98820.375 | 2.5428e-08 | 3.4369e-08 | 7.3971e-10 | 3.4515e-08 | 3.092e-08 | 1.4485e-09 | 3.4949e-09 | 1.746e-09 | 1.2421e-10 | 8808.906
98832.539 | 2.5259e-08 | 3.4635e-08 | 7.5069e-10 | 3.499e-08 | 3.1257e-08 | 1.4748e-09 | 3.544e-09 | 1.7771e-09 | 1.273e-10 | 8821.07
98844.711 | 2.5475e-08 | 3.4154e-08 | 7.5127e-10 | 3.4911e-08 | 3.1348e-08 | 1.4757e-09 | 3.5111e-09 | 1.7647e-09 | 1.2732e-10 | 8833.242
98856.875 | 2.5722e-08 | 3.4452e-08 | 7.548e-10 | 3.5433e-08 | 3.1277e-08 | 1.5015e-09 | 3.5025e-09 | 1.7513e-09 | 1.2748e-10 | 8845.406
98869.039 | 2.5568e-08 | 3.4151e-08 | 7.6001e-10 | 3.4791e-08 | 3.1261e-08 | 1.5099e-09 | 3.5305e-09 | 1.7495e-09 | 1.2607e-10 | 8857.57
98881.211 | 2.5398e-08 | 3.4093e-08 | 7.5603e-10 | 3.4297e-08 | 3.0888e-08 | 1.5121e-09 | 3.4878e-09 | 1.7589e-09 | 1.2559e-10 | 8869.742
98893.375 | 2.5063e-08 | 3.4052e-08 | 7.4833e-10 | 3.4364e-08 | 3.0819e-08 | 1.4887e-09 | 3.4543e-09 | 1.7346e-09 | 1.2684e-10 | 8881.906
98905.547 | 2.5065e-08 | 3.3851e-08 | 7.6469e-10 | 3.4855e-08 | 3.098e-08 | 1.4966e-09 | 3.5204e-09 | 1.7609e-09 | 1.2678e-10 | 8894.078
98917.711 | 2.5421e-08 | 3.4181e-08 | 7.5646e-10 | 3.4481e-08 | 3.1088e-08 | 1.5052e-09 | 3.481e-09 | 1.7338e-09 | 1.2512e-10 | 8906.242
98929.875 | 2.5047e-08 | 3.3935e-08 | 7.4385e-10 | 3.4383e-08 | 3.1188e-08 | 1.4807e-09 | 3.4706e-09 | 1.7378e-09 | 1.2559e-10 | 8918.406
98942.047 | 2.502e-08 | 3.4273e-08 | 7.3338e-10 | 3.4502e-08 | 3.07e-08 | 1.4741e-09 | 3.4347e-09 | 1.7185e-09 | 1.2344e-10 | 8930.578
98954.211 | 2.5156e-08 | 3.4548e-08 | 7.3947e-10 | 3.4519e-08 | 3.0916e-08 | 1.5113e-09 | 3.5143e-09 | 1.7904e-09 | 1.2793e-10 | 8942.742
98966.375 | 2.5324e-08 | 3.3924e-08 | 7.6628e-10 | 3.5217e-08 | 3.1568e-08 | 1.5045e-09 | 3.511e-09 | 1.7832e-09 | 1.2706e-10 | 8954.906
98978.547 | 2.5507e-08 | 3.433e-08 | 7.6993e-10 | 3.4853e-08 | 3.1321e-08 | 1.5255e-09 | 3.5526e-09 | 1.7724e-09 | 1.2747e-10 | 8967.078
98990.711 | 2.5176e-08 | 3.3768e-08 | 7.6014e-10 | 3.536e-08 | 3.0913e-08 | 1.4976e-09 | 3.5303e-09 | 1.7502e-09 | 1.2775e-10 | 8979.242
99002.883 | 2.5449e-08 | 3.3711e-08 | 7.6159e-10 | 3.5058e-08 | 3.1199e-08 | 1.5108e-09 | 3.4974e-09 | 1.7701e-09 | 1.2875e-10 | 8991.414
99015.047 | 2.5442e-08 | 3.3705e-08 | 7.6754e-10 | 3.4925e-08 | 3.102e-08 | 1.5118e-09 | 3.4699e-09 | 1.75e-09 | 1.2792e-10 | 9003.578
99027.211 | 2.515e-08 | 3.3613e-08 | 7.6014e-10 | 3.4607e-08 | 3.0726e-08 | 1.4927e-09 | 3.5338e-09 | 1.7578e-09 | 1.2661e-10 | 9015.742
99039.383 | 2.4978e-08 | 3.3778e-08 | 7.5812e-10 | 3.4534e-08 | 3.0932e-08 | 1.4921e-09 | 3.4999e-09 | 1.728e-09 | 1.2582e-10 | 9027.914
99051.547 | 2.4922e-08 | 3.3909e-08 | 7.4049e-10 | 3.4375e-08 | 3.0705e-08 | 1.4806e-09 | 3.487e-09 | 1.7318e-09 | 1.258e-10 | 9040.078
99063.711 | 2.5125e-08 | 3.3331e-08 | 7.47e-10 | 3.3778e-08 | 3.0617e-08 | 1.4807e-09 | 3.4603e-09 | 1.7139e-09 | 1.2487e-10 | 9052.242
99075.883 | 2.5059e-08 | 3.356e-08 | 7.4605e-10 | 3.4689e-08 | 3.1163e-08 | 1.4804e-09 | 3.5174e-09 | 1.7726e-09 | 1.2611e-10 | 9064.414
99088.047 | 2.5606e-08 | 3.3864e-08 | 7.6461e-10 | 3.4695e-08 | 3.0913e-08 | 1.5073e-09 | 3.5612e-09 | 1.7922e-09 | 1.275e-10 | 9076.578
99100.219 | 2.5555e-08 | 3.4019e-08 | 7.6839e-10 | 3.5069e-08 | 3.1161e-08 | 1.4779e-09 | 3.5667e-09 | 1.7746e-09 | 1.27e-10 | 9088.75
99112.383 | 2.5504e-08 | 3.3566e-08 | 7.6382e-10 | 3.4511e-08 | 3.1109e-08 | 1.4791e-09 | 3.488e-09 | 1.739e-09 | 1.2466e-10 | 9100.914
99124.547 | 2.5178e-08 | 3.4451e-08 | 7.5798e-10 | 3.5234e-08 | 3.1457e-08 | 1.4716e-09 | 3.4892e-09 | 1.7603e-09 | 1.2636e-10 | 9113.078
99136.719 | 2.5131e-08 | 3.4229e-08 | 7.6823e-10 | 3.4796e-08 | 3.1619e-08 | 1.504e-09 | 3.5293e-09 | 1.7849e-09 | 1.2915e-10 | 9125.25
99148.883 | 2.559e-08 | 3.4228e-08 | 7.7482e-10 | 3.5128e-08 | 3.1196e-08 | 1.498e-09 | 3.5045e-09 | 1.7888e-09 | 1.2791e-10 | 9137.414
99161.047 | 2.5459e-08 | 3.416e-08 | 7.6391e-10 | 3.5042e-08 | 3.1464e-08 | 1.4895e-09 | 3.5146e-09 | 1.7867e-09 | 1.2846e-10 | 9149.578
99173.219 | 2.5333e-08 | 3.401e-08 | 7.7285e-10 | 3.4795e-08 | 3.1269e-08 | 1.4874e-09 | 3.5281e-09 | 1.7775e-09 | 1.2805e-10 | 9161.75
99185.383 | 2.5116e-08 | 3.3833e-08 | 7.6142e-10 | 3.4479e-08 | 3.1204e-08 | 1.4764e-09 | 3.4905e-09 | 1.782e-09 | 1.283e-10 | 9173.914
99197.555 | 2.4717e-08 | 3.3622e-08 | 7.6795e-10 | 3.465e-08 | 3.1065e-08 | 1.484e-09 | 3.5184e-09 | 1.7528e-09 | 1.2879e-10 | 9186.086
99209.719 | 2.5194e-08 | 3.3681e-08 | 7.757e-10 | 3.4978e-08 | 3.1263e-08 | 1.4668e-09 | 3.556e-09 | 1.7826e-09 | 1.2819e-10 | 9198.25
99221.883 | 2.5119e-08 | 3.3678e-08 | 7.6605e-10 | 3.4796e-08 | 3.1497e-08 | 1.4872e-09 | 3.5414e-09 | 1.7544e-09 | 1.2789e-10 | 9210.414
99234.055 | 2.5232e-08 | 3.397e-08 | 7.7058e-10 | 3.457e-08 | 3.1299e-08 | 1.4837e-09 | 3.5333e-09 | 1.7639e-09 | 1.2654e-10 | 9222.586
99246.219 | 2.5052e-08 | 3.3697e-08 | 7.5983e-10 | 3.4791e-08 | 3.0871e-08 | 1.4766e-09 | 3.5088e-09 | 1.7669e-09 | 1.2546e-10 | 9234.75
99258.383 | 2.4917e-08 | 3.3654e-08 | 7.4839e-10 | 3.4528e-08 | 3.0887e-08 | 1.4579e-09 | 3.4651e-09 | 1.7329e-09 | 1.2614e-10 | 9246.914
99270.555 | 2.4824e-08 | 3.333e-08 | 7.4796e-10 | 3.4357e-08 | 3.0639e-08 | 1.4749e-09 | 3.509e-09 | 1.7743e-09 | 1.267e-10 | 9259.086
99282.719 | 2.5138e-08 | 3.3375e-08 | 7.6032e-10 | 3.5397e-08 | 3.1096e-08 | 1.4573e-09 | 3.5202e-09 | 1.7631e-09 | 1.291e-10 | 9271.25
99294.891 | 2.5425e-08 | 3.3675e-08 | 7.7195e-10 | 3.472e-08 | 3.1302e-08 | 1.4732e-09 | 3.5158e-09 | 1.7753e-09 | 1.2749e-10 | 9283.422
99307.055 | 2.5212e-08 | 3.371e-08 | 7.6191e-10 | 3.5262e-08 | 3.071e-08 | 1.4718e-09 | 3.5615e-09 | 1.7677e-09 | 1.264e-10 | 9295.586
99319.219 | 2.4992e-08 | 3.3624e-08 | 7.6175e-10 | 3.5245e-08 | 3.1284e-08 | 1.4748e-09 | 3.5491e-09 | 1.7811e-09 | 1.2794e-10 | 9307.75
99331.391 | 2.5461e-08 | 3.3493e-08 | 7.575e-10 | 3.503e-08 | 3.1e-08 | 1.4718e-09 | 3.4957e-09 | 1.7501e-09 | 1.2525e-10 | 9319.922
99343.555 | 2.5081e-08 | 3.3395e-08 | 7.5626e-10 | 3.5059e-08 | 3.1092e-08 | 1.4776e-09 | 3.502e-09 | 1.7658e-09 | 1.2634e-10 | 9332.086
99355.719 | 2.5018e-08 | 3.3126e-08 | 7.7187e-10 | 3.4715e-08 | 3.0756e-08 | 1.4614e-09 | 3.5173e-09 | 1.7773e-09 | 1.2631e-10 | 9344.25
99367.891 | 2.5023e-08 | 3.2954e-08 | 7.726e-10 | 3.4581e-08 | 3.0978e-08 | 1.4763e-09 | 3.5089e-09 | 1.747e-09 | 1.2842e-10 | 9356.422
99380.055 | 2.4792e-08 | 3.3479e-08 | 7.6462e-10 | 3.4542e-08 | 3.0791e-08 | 1.4807e-09 | 3.493e-09 | 1.7611e-09 | 1.2666e-10 | 9368.586
99392.227 | 2.5071e-08 | 3.3049e-08 | 7.6373e-10 | 3.405e-08 | 3.1109e-08 | 1.4878e-09 | 3.4863e-09 | 1.7653e-09 | 1.2713e-10 | 9380.758
99404.391 | 2.4794e-08 | 3.3051e-08 | 7.6831e-10 | 3.4669e-08 | 3.0943e-08 | 1.4833e-09 | 3.5229e-09 | 1.7633e-09 | 1.2791e-10 | 9392.922
99416.555 | 2.4635e-08 | 3.3317e-08 | 7.6648e-10 | 3.4237e-08 | 3.1035e-08 | 1.4735e-09 | 3.5126e-09 | 1.7594e-09 | 1.2647e-10 | 9405.086
99428.727 | 2.4983e-08 | 3.3021e-08 | 7.6559e-10 | 3.4341e-08 | 3.0733e-08 | 1.4749e-09 | 3.4452e-09 | 1.7581e-09 | 1.2633e-10 | 9417.258
99440.891 | 2.4411e-08 | 3.3034e-08 | 7.6192e-10 | 3.3984e-08 | 3.0424e-08 | 1.4592e-09 | 3.4961e-09 | 1.7479e-09 | 1.252e-10 | 9429.422
99453.055 | 2.4728e-08 | 3.2999e-08 | 7.62e-10 | 3.4633e-08 | 3.0769e-08 | 1.4481e-09 | 3.5074e-09 | 1.7425e-09 | 1.2648e-10 | 9441.586
99465.227 | 2.4581e-08 | 3.2692e-08 | 7.6199e-10 | 3.4637e-08 | 3.0682e-08 | 1.4751e-09 | 3.475e-09 | 1.7537e-09 | 1.2485e-10 | 9453.758
99477.391 | 2.4582e-08 | 3.2608e-08 | 7.7057e-10 | 3.4374e-08 | 3.0697e-08 | 1.4608e-09 | 3.5218e-09 | 1.7589e-09 | 1.2686e-10 | 9465.922
99489.563 | 2.4375e-08 | 3.2433e-08 | 7.6568e-10 | 3.4618e-08 | 3.0771e-08 | 1.4736e-09 | 3.5266e-09 | 1.7702e-09 | 1.2665e-10 | 9478.094
99501.727 | 2.4533e-08 | 3.2743e-08 | 7.678e-10 | 3.467e-08 | 3.0881e-08 | 1.4604e-09 | 3.492e-09 | 1.7643e-09 | 1.2739e-10 | 9490.258
99513.891 | 2.4259e-08 | 3.2407e-08 | 7.6468e-10 | 3.4389e-08 | 3.078e-08 | 1.4535e-09 | 3.5284e-09 | 1.7533e-09 | 1.2591e-10 | 9502.422
99526.063 | 2.4343e-08 | 3.2784e-08 | 7.6285e-10 | 3.4133e-08 | 3.0768e-08 | 1.4687e-09 | 3.4834e-09 | 1.7342e-09 | 1.2507e-10 | 9514.594
99538.227 | 2.4118e-08 | 3.2695e-08 | 7.5985e-10 | 3.3592e-08 | 3.0159e-08 | 1.4355e-09 | 3.4425e-09 | 1.7276e-09 | 1.2461e-10 | 9526.758
99550.391 | 2.4176e-08 | 3.2783e-08 | 7.4499e-10 | 3.3684e-08 | 3.0165e-08 | 1.4593e-09 | 3.4226e-09 | 1.7109e-09 | 1.2361e-10 | 9538.922
99562.563 | 2.4692e-08 | 3.2623e-08 | 7.5236e-10 | 3.3179e-08 | 2.994e-08 | 1.4337e-09 | 3.397e-09 | 1.6982e-09 | 1.245e-10 | 9551.094
99574.727 | 2.4433e-08 | 3.2622e-08 | 7.4622e-10 | 3.3362e-08 | 3.0292e-08 | 1.4407e-09 | 3.3644e-09 | 1.6944e-09 | 1.2235e-10 | 9563.258
99586.898 | 2.4288e-08 | 3.2589e-08 | 7.6136e-10 | 3.3652e-08 | 3.0162e-08 | 1.4708e-09 | 3.4418e-09 | 1.7301e-09 | 1.2308e-10 | 9575.429
99599.063 | 2.4629e-08 | 3.2368e-08 | 7.6133e-10 | 3.4211e-08 | 3.0265e-08 | 1.5597e-09 | 3.4899e-09 | 1.7542e-09 | 1.2491e-10 | 9587.594
99611.227 | 2.4884e-08 | 3.2657e-08 | 7.9082e-10 | 3.4738e-08 | 3.0478e-08 | 1.589e-09 | 3.5139e-09 | 1.7531e-09 | 1.2732e-10 | 9599.758
99623.398 | 2.4732e-08 | 3.3049e-08 | 7.8093e-10 | 3.4179e-08 | 3.0522e-08 | 1.5716e-09 | 3.5164e-09 | 1.7328e-09 | 1.236e-10 | 9611.929
99635.563 | 2.4509e-08 | 3.3332e-08 | 7.7417e-10 | 3.4164e-08 | 3.0295e-08 | 1.5223e-09 | 3.4776e-09 | 1.7205e-09 | 1.2331e-10 | 9624.094
99647.727 | 2.4354e-08 | 3.3247e-08 | 7.6387e-10 | 3.4262e-08 | 3.0041e-08 | 1.5177e-09 | 3.4683e-09 | 1.7218e-09 | 1.2357e-10 | 9636.258
99659.898 | 2.4448e-08 | 3.3177e-08 | 7.4681e-10 | 3.3664e-08 | 3.0114e-08 | 1.4975e-09 | 3.4338e-09 | 1.7285e-09 | 1.2387e-10 | 9648.429
99672.063 | 2.4631e-08 | 3.2922e-08 | 7.7661e-10 | 3.4669e-08 | 3.0309e-08 | 1.5071e-09 | 3.4908e-09 | 1.7537e-09 | 1.2441e-10 | 9660.594
99684.234 | 2.4542e-08 | 3.2923e-08 | 7.6199e-10 | 3.396e-08 | 3.0398e-08 | 1.5183e-09 | 3.5017e-09 | 1.7404e-09 | 1.2602e-10 | 9672.765
99696.398 | 2.4496e-08 | 3.3389e-08 | 7.784e-10 | 3.4349e-08 | 3.0319e-08 | 1.506e-09 | 3.5112e-09 | 1.7389e-09 | 1.2513e-10 | 9684.929
99708.563 | 2.5242e-08 | 3.3231e-08 | 7.7692e-10 | 3.4203e-08 | 3.0261e-08 | 1.5102e-09 | 3.4967e-09 | 1.7397e-09 | 1.2704e-10 | 9697.094
99720.734 | 2.4742e-08 | 3.2943e-08 | 7.701e-10 | 3.4458e-08 | 3.0348e-08 | 1.5018e-09 | 3.4366e-09 | 1.734e-09 | 1.2534e-10 | 9709.265
99732.898 | 2.455e-08 | 3.2796e-08 | 7.7734e-10 | 3.3985e-08 | 3.0494e-08 | 1.4793e-09 | 3.5226e-09 | 1.7444e-09 | 1.2445e-10 | 9721.429
99745.063 | 2.429e-08 | 3.2859e-08 | 7.7364e-10 | 3.369e-08 | 3.019e-08 | 1.4662e-09 | 3.4476e-09 | 1.7189e-09 | 1.2347e-10 | 9733.594
99757.234 | 2.4341e-08 | 3.3366e-08 | 7.5915e-10 | 3.4065e-08 | 2.9955e-08 | 1.4703e-09 | 3.471e-09 | 1.7367e-09 | 1.2552e-10 | 9745.765
99769.398 | 2.4607e-08 | 3.3022e-08 | 7.55e-10 | 3.4402e-08 | 3.0294e-08 | 1.4934e-09 | 3.4743e-09 | 1.7557e-09 | 1.2337e-10 | 9757.929
99781.57 | 2.4435e-08 | 3.3271e-08 | 7.5072e-10 | 3.4368e-08 | 3.0374e-08 | 1.4628e-09 | 3.454e-09 | 1.7293e-09 | 1.25e-10 | 9770.101
99793.734 | 2.4632e-08 | 3.3279e-08 | 7.5473e-10 | 3.4792e-08 | 3.0812e-08 | 1.4595e-09 | 3.4833e-09 | 1.7495e-09 | 1.2403e-10 | 9782.265
99805.898 | 2.446e-08 | 3.3308e-08 | 7.5275e-10 | 3.4181e-08 | 3.0226e-08 | 1.4705e-09 | 3.4561e-09 | 1.713e-09 | 1.2301e-10 | 9794.429
99818.07 | 2.5159e-08 | 3.3553e-08 | 7.6447e-10 | 3.4577e-08 | 3.0565e-08 | 1.4582e-09 | 3.4681e-09 | 1.7474e-09 | 1.2596e-10 | 9806.601
99830.234 | 2.4723e-08 | 3.3337e-08 | 7.711e-10 | 3.4257e-08 | 3.0226e-08 | 1.4648e-09 | 3.4449e-09 | 1.7377e-09 | 1.2396e-10 | 9818.765
99842.398 | 2.453e-08 | 3.3548e-08 | 7.731e-10 | 3.394e-08 | 3.0186e-08 | 1.4637e-09 | 3.4563e-09 | 1.7406e-09 | 1.2413e-10 | 9830.929
99854.57 | 2.4574e-08 | 3.3344e-08 | 7.6481e-10 | 3.4105e-08 | 3.0669e-08 | 1.4688e-09 | 3.43e-09 | 1.7108e-09 | 1.2459e-10 | 9843.101
99866.734 | 2.4426e-08 | 3.3035e-08 | 7.6262e-10 | 3.3498e-08 | 3.0404e-08 | 1.4637e-09 | 3.4276e-09 | 1.7146e-09 | 1.2219e-10 | 9855.265
99878.906 | 2.4159e-08 | 3.2881e-08 | 7.663e-10 | 3.3675e-08 | 3.001e-08 | 1.4655e-09 | 3.4283e-09 | 1.7137e-09 | 1.2322e-10 | 9867.437
99891.07 | 2.4683e-08 | 3.2967e-08 | 7.5736e-10 | 3.3891e-08 | 3.0019e-08 | 1.45e-09 | 3.3963e-09 | 1.7024e-09 | 1.2071e-10 | 9879.601
99903.234 | 2.4255e-08 | 3.2578e-08 | 7.5241e-10 | 3.3477e-08 | 2.9958e-08 | 1.4595e-09 | 3.4102e-09 | 1.7127e-09 | 1.2195e-10 | 9891.765
99915.406 | 2.405e-08 | 3.2397e-08 | 7.4636e-10 | 3.3112e-08 | 3.0028e-08 | 1.4578e-09 | 3.3962e-09 | 1.7003e-09 | 1.2204e-10 | 9903.937
99927.57 | 2.422e-08 | 3.3007e-08 | 7.4558e-10 | 3.3141e-08 | 2.9937e-08 | 1.4553e-09 | 3.4031e-09 | 1.6659e-09 | 1.2001e-10 | 9916.101
99939.734 | 2.3945e-08 | 3.2746e-08 | 7.437e-10 | 3.2943e-08 | 2.9865e-08 | 1.4328e-09 | 3.3497e-09 | 1.6649e-09 | 1.2024e-10 | 9928.265
99951.906 | 2.36e-08 | 3.1932e-08 | 7.3764e-10 | 3.311e-08 | 2.971e-08 | 1.4175e-09 | 3.3623e-09 | 1.6809e-09 | 1.214e-10 | 9940.437
99964.07 | 2.3904e-08 | 3.2567e-08 | 7.4052e-10 | 3.2928e-08 | 2.9882e-08 | 1.4238e-09 | 3.3597e-09 | 1.6674e-09 | 1.2385e-10 | 9952.601
99976.242 | 2.4078e-08 | 3.2533e-08 | 7.526e-10 | 3.2964e-08 | 2.9701e-08 | 1.4328e-09 | 3.385e-09 | 1.6894e-09 | 1.2144e-10 | 9964.773
99988.406 | 2.4561e-08 | 3.2313e-08 | 7.431e-10 | 3.3225e-08 | 2.9752e-08 | 1.428e-09 | 3.3676e-09 | 1.674e-09 | 1.2046e-10 | 9976.937
100000.57 | 2.4195e-08 | 3.2737e-08 | 7.4117e-10 | 3.2525e-08 | 2.9684e-08 | 1.4309e-09 | 3.3427e-09 | 1.6808e-09 | 1.2061e-10 | 9989.101
100012.742 | 2.4295e-08 | 3.2988e-08 | 7.3974e-10 | 3.3465e-08 | 2.9919e-08 | 1.4407e-09 | 3.4004e-09 | 1.7254e-09 | 1.2464e-10 | 10001.273
100024.906 | 2.4505e-08 | 3.2878e-08 | 7.7009e-10 | 3.4251e-08 | 3.0713e-08 | 1.4876e-09 | 3.5036e-09 | 1.7438e-09 | 1.2482e-10 | 10013.437
100037.07 | 2.4778e-08 | 3.3133e-08 | 7.5869e-10 | 3.3227e-08 | 3.0383e-08 | 1.4477e-09 | 3.416e-09 | 1.6952e-09 | 1.2204e-10 | 10025.601
100049.242 | 2.4212e-08 | 3.2334e-08 | 7.488e-10 | 3.3182e-08 | 2.9771e-08 | 1.4421e-09 | 3.3674e-09 | 1.6785e-09 | 1.2054e-10 | 10037.773
100061.406 | 2.4264e-08 | 3.2218e-08 | 7.4898e-10 | 3.3582e-08 | 2.9609e-08 | 1.443e-09 | 3.3713e-09 | 1.6831e-09 | 1.2089e-10 | 10049.937
100073.578 | 2.4069e-08 | 3.2231e-08 | 7.4659e-10 | 3.2788e-08 | 2.9427e-08 | 1.4218e-09 | 3.3532e-09 | 1.6746e-09 | 1.2004e-10 | 10062.109
100085.742 | 2.4154e-08 | 3.2355e-08 | 7.335e-10 | 3.2868e-08 | 2.9459e-08 | 1.4071e-09 | 3.314e-09 | 1.676e-09 | 1.2063e-10 | 10074.273
100097.906 | 2.4187e-08 | 3.2415e-08 | 7.2964e-10 | 3.2792e-08 | 2.9676e-08 | 1.4241e-09 | 3.3315e-09 | 1.6672e-09 | 1.1895e-10 | 10086.437
100110.078 | 2.3694e-08 | 3.2568e-08 | 7.1718e-10 | 3.2922e-08 | 2.9332e-08 | 1.432e-09 | 3.3458e-09 | 1.675e-09 | 1.1869e-10 | 10098.609
100122.242 | 2.3699e-08 | 3.1991e-08 | 7.1857e-10 | 3.238e-08 | 2.8836e-08 | 1.3914e-09 | 3.279e-09 | 1.6478e-09 | 1.2014e-10 | 10110.773
100134.406 | 2.4401e-08 | 3.2145e-08 | 7.4447e-10 | 3.3599e-08 | 2.9605e-08 | 1.4366e-09 | 3.3779e-09 | 1.6817e-09 | 1.2138e-10 | 10122.937
100146.578 | 2.4402e-08 | 3.2242e-08 | 7.4235e-10 | 3.3253e-08 | 2.9624e-08 | 1.4336e-09 | 3.3903e-09 | 1.7037e-09 | 1.2175e-10 | 10135.109
100158.742 | 2.4152e-08 | 3.2397e-08 | 7.5566e-10 | 3.3349e-08 | 2.9945e-08 | 1.447e-09 | 3.3892e-09 | 1.7008e-09 | 1.2186e-10 | 10147.273
100170.914 | 2.3799e-08 | 3.2173e-08 | 7.5114e-10 | 3.3073e-08 | 2.9683e-08 | 1.4358e-09 | 3.3666e-09 | 1.7035e-09 | 1.2053e-10 | 10159.445
100183.078 | 2.3854e-08 | 3.229e-08 | 7.4901e-10 | 3.3272e-08 | 2.9799e-08 | 1.4513e-09 | 3.3778e-09 | 1.681e-09 | 1.2067e-10 | 10171.609
100195.242 | 2.3868e-08 | 3.2444e-08 | 7.3351e-10 | 3.2687e-08 | 2.9366e-08 | 1.4216e-09 | 3.3239e-09 | 1.6817e-09 | 1.1888e-10 | 10183.773
100207.414 | 2.3597e-08 | 3.2178e-08 | 7.3756e-10 | 3.336e-08 | 2.9598e-08 | 1.4349e-09 | 3.3713e-09 | 1.6985e-09 | 1.1992e-10 | 10195.945
100219.578 | 2.4216e-08 | 3.1957e-08 | 7.4581e-10 | 3.3331e-08 | 2.9924e-08 | 1.4369e-09 | 3.4235e-09 | 1.7099e-09 | 1.2183e-10 | 10208.109
100231.742 | 2.4181e-08 | 3.247e-08 | 7.5221e-10 | 3.3526e-08 | 2.984e-08 | 1.4353e-09 | 3.397e-09 | 1.6893e-09 | 1.1921e-10 | 10220.273
100243.914 | 2.3901e-08 | 3.2822e-08 | 7.4072e-10 | 3.312e-08 | 2.9696e-08 | 1.4405e-09 | 3.3704e-09 | 1.6848e-09 | 1.1893e-10 | 10232.445
100256.078 | 2.4217e-08 | 3.2821e-08 | 7.4881e-10 | 3.3346e-08 | 3.0316e-08 | 1.4292e-09 | 3.3703e-09 | 1.7033e-09 | 1.2188e-10 | 10244.609
100268.25 | 2.437e-08 | 3.2357e-08 | 7.5611e-10 | 3.3309e-08 | 3.0053e-08 | 1.4354e-09 | 3.4008e-09 | 1.6936e-09 | 1.2063e-10 | 10256.781
100280.414 | 2.4351e-08 | 3.2833e-08 | 7.4806e-10 | 3.2907e-08 | 3.006e-08 | 1.4448e-09 | 3.4218e-09 | 1.6909e-09 | 1.2125e-10 | 10268.945
100292.578 | 2.4446e-08 | 3.2672e-08 | 7.472e-10 | 3.2973e-08 | 3.0106e-08 | 1.4413e-09 | 3.3791e-09 | 1.6967e-09 | 1.203e-10 | 10281.109
100304.75 | 2.3925e-08 | 3.2882e-08 | 7.5879e-10 | 3.3156e-08 | 2.9884e-08 | 1.4322e-09 | 3.3849e-09 | 1.7076e-09 | 1.212e-10 | 10293.281
100316.914 | 2.5281e-08 | 3.3e-08 | 7.7727e-10 | 3.4459e-08 | 3.0631e-08 | 1.4518e-09 | 3.4977e-09 | 1.7228e-09 | 1.252e-10 | 10305.445
100329.078 | 2.4278e-08 | 3.2946e-08 | 7.7053e-10 | 3.3956e-08 | 3.0524e-08 | 1.4572e-09 | 3.4731e-09 | 1.739e-09 | 1.2483e-10 | 10317.609
100341.25 | 2.4083e-08 | 3.2803e-08 | 7.6407e-10 | 3.3471e-08 | 3.0303e-08 | 1.4845e-09 | 3.4349e-09 | 1.7095e-09 | 1.2396e-10 | 10329.781
100353.414 | 2.4097e-08 | 3.2854e-08 | 7.6147e-10 | 3.3931e-08 | 3.0277e-08 | 1.4718e-09 | 3.4828e-09 | 1.7313e-09 | 1.2237e-10 | 10341.945
100365.586 | 2.3948e-08 | 3.2459e-08 | 7.5829e-10 | 3.3656e-08 | 3.0355e-08 | 1.4686e-09 | 3.4187e-09 | 1.7166e-09 | 1.247e-10 | 10354.117
100377.75 | 2.4527e-08 | 3.2314e-08 | 7.5251e-10 | 3.3579e-08 | 2.9964e-08 | 1.4649e-09 | 3.4285e-09 | 1.7092e-09 | 1.221e-10 | 10366.281
100389.914 | 2.4095e-08 | 3.2541e-08 | 7.4542e-10 | 3.3277e-08 | 3.0091e-08 | 1.4526e-09 | 3.4051e-09 | 1.6893e-09 | 1.2087e-10 | 10378.445
100402.086 | 2.39e-08 | 3.2172e-08 | 7.4757e-10 | 3.3349e-08 | 2.9516e-08 | 1.4445e-09 | 3.4198e-09 | 1.6864e-09 | 1.2147e-10 | 10390.617
100414.25 | 2.3501e-08 | 3.189e-08 | 7.3567e-10 | 3.2931e-08 | 3.0132e-08 | 1.4369e-09 | 3.4037e-09 | 1.7219e-09 | 1.2271e-10 | 10402.781
100426.422 | 2.4372e-08 | 3.2623e-08 | 7.5076e-10 | 3.3367e-08 | 3.0139e-08 | 1.4532e-09 | 3.4059e-09 | 1.7043e-09 | 1.217e-10 | 10414.953
100438.586 | 2.4965e-08 | 3.2705e-08 | 7.611e-10 | 3.3699e-08 | 3.0196e-08 | 1.4626e-09 | 3.4491e-09 | 1.7122e-09 | 1.2383e-10 | 10427.117
100450.75 | 2.4862e-08 | 3.2623e-08 | 7.5461e-10 | 3.3403e-08 | 2.9903e-08 | 1.4455e-09 | 3.4461e-09 | 1.7009e-09 | 1.2278e-10 | 10439.281
100462.922 | 2.4127e-08 | 3.2359e-08 | 7.5591e-10 | 3.3424e-08 | 3.0039e-08 | 1.4491e-09 | 3.406e-09 | 1.7005e-09 | 1.2163e-10 | 10451.453
100475.086 | 2.3926e-08 | 3.2518e-08 | 7.5231e-10 | 3.299e-08 | 2.9852e-08 | 1.4501e-09 | 3.3919e-09 | 1.7009e-09 | 1.2187e-10 | 10463.617
100487.25 | 2.4192e-08 | 3.2407e-08 | 7.6823e-10 | 3.3601e-08 | 3.0237e-08 | 1.532e-09 | 3.4673e-09 | 1.7136e-09 | 1.2356e-10 | 10475.781
100499.422 | 2.3832e-08 | 3.2638e-08 | 7.7179e-10 | 3.3883e-08 | 3.0233e-08 | 1.5274e-09 | 3.4321e-09 | 1.7208e-09 | 1.2299e-10 | 10487.953
100511.586 | 2.4122e-08 | 3.2735e-08 | 7.5254e-10 | 3.3647e-08 | 3.0188e-08 | 1.536e-09 | 3.4388e-09 | 1.7095e-09 | 1.2346e-10 | 10500.117
100523.758 | 2.4158e-08 | 3.2801e-08 | 7.5179e-10 | 3.3705e-08 | 2.9841e-08 | 1.5007e-09 | 3.4435e-09 | 1.7167e-09 | 1.2245e-10 | 10512.289
100535.922 | 2.4402e-08 | 3.2243e-08 | 7.5017e-10 | 3.3435e-08 | 2.9826e-08 | 1.522e-09 | 3.3047e-09 | 1.6691e-09 | 1.2084e-10 | 10524.453
100548.086 | 2.37e-08 | 3.2473e-08 | 7.5042e-10 | 3.298e-08 | 2.9556e-08 | 1.5106e-09 | 3.3542e-09 | 1.6815e-09 | 1.2025e-10 | 10536.617
100560.258 | 2.4831e-08 | 3.26e-08 | 7.6041e-10 | 3.3562e-08 | 3.0508e-08 | 1.5496e-09 | 3.4774e-09 | 1.7118e-09 | 1.2246e-10 | 10548.789
100572.422 | 2.4496e-08 | 3.3066e-08 | 7.6199e-10 | 3.3295e-08 | 3.0323e-08 | 1.5452e-09 | 3.4572e-09 | 1.6944e-09 | 1.2384e-10 | 10560.953
100584.586 | 2.4866e-08 | 3.2793e-08 | 7.6241e-10 | 3.303e-08 | 3.0012e-08 | 1.5363e-09 | 3.4047e-09 | 1.6941e-09 | 1.2121e-10 | 10573.117
100596.758 | 2.4106e-08 | 3.2659e-08 | 7.7544e-10 | 3.3469e-08 | 3.0119e-08 | 1.5126e-09 | 3.3782e-09 | 1.6966e-09 | 1.2268e-10 | 10585.289
100608.922 | 2.4065e-08 | 3.2099e-08 | 7.6158e-10 | 3.3077e-08 | 2.9793e-08 | 1.5025e-09 | 3.3638e-09 | 1.6687e-09 | 1.2053e-10 | 10597.453
100621.094 | 2.3887e-08 | 3.1847e-08 | 7.4903e-10 | 3.2791e-08 | 2.9427e-08 | 1.501e-09 | 3.3339e-09 | 1.6544e-09 | 1.188e-10 | 10609.625
100633.258 | 2.363e-08 | 3.193e-08 | 7.4795e-10 | 3.296e-08 | 2.9695e-08 | 1.5138e-09 | 3.3477e-09 | 1.6684e-09 | 1.2082e-10 | 10621.789
100645.422 | 2.4388e-08 | 3.2043e-08 | 7.527e-10 | 3.3385e-08 | 3.0252e-08 | 1.5223e-09 | 3.4097e-09 | 1.693e-09 | 1.2374e-10 | 10633.953
100657.594 | 2.4268e-08 | 3.2338e-08 | 7.5362e-10 | 3.3456e-08 | 3.0189e-08 | 1.5327e-09 | 3.386e-09 | 1.7006e-09 | 1.2324e-10 | 10646.125
100669.758 | 2.4321e-08 | 3.2547e-08 | 7.6669e-10 | 3.352e-08 | 3.0214e-08 | 1.516e-09 | 3.3984e-09 | 1.7226e-09 | 1.2344e-10 | 10658.289
100681.922 | 2.45e-08 | 3.2586e-08 | 7.5179e-10 | 3.3697e-08 | 3.0245e-08 | 1.5285e-09 | 3.4217e-09 | 1.7318e-09 | 1.2283e-10 | 10670.453
100694.094 | 2.4143e-08 | 3.2465e-08 | 7.7224e-10 | 3.3576e-08 | 3.0008e-08 | 1.5283e-09 | 3.446e-09 | 1.7041e-09 | 1.2359e-10 | 10682.625
100706.258 | 2.4143e-08 | 3.2244e-08 | 7.7319e-10 | 3.37e-08 | 3.0519e-08 | 1.5302e-09 | 3.4392e-09 | 1.7203e-09 | 1.2288e-10 | 10694.789
100718.43 | 2.4223e-08 | 3.2476e-08 | 7.7481e-10 | 3.3869e-08 | 3.0245e-08 | 1.5014e-09 | 3.4013e-09 | 1.713e-09 | 1.2236e-10 | 10706.961
100730.594 | 2.4191e-08 | 3.1821e-08 | 7.735e-10 | 3.3141e-08 | 2.9598e-08 | 1.5039e-09 | 3.353e-09 | 1.6945e-09 | 1.2124e-10 | 10719.125
100742.758 | 2.387e-08 | 3.2244e-08 | 7.5964e-10 | 3.3377e-08 | 2.9673e-08 | 1.5089e-09 | 3.4429e-09 | 1.6929e-09 | 1.2204e-10 | 10731.289
100754.93 | 2.4256e-08 | 3.1568e-08 | 7.5745e-10 | 3.3733e-08 | 3.0283e-08 | 1.5172e-09 | 3.412e-09 | 1.696e-09 | 1.2421e-10 | 10743.461
100767.094 | 2.4435e-08 | 3.2333e-08 | 7.7543e-10 | 3.3858e-08 | 3.047e-08 | 1.527e-09 | 3.4751e-09 | 1.731e-09 | 1.2295e-10 | 10755.625
100779.258 | 2.4442e-08 | 3.2494e-08 | 7.7919e-10 | 3.391e-08 | 3.0564e-08 | 1.5357e-09 | 3.4746e-09 | 1.7095e-09 | 1.2587e-10 | 10767.789
100791.43 | 2.4064e-08 | 3.2613e-08 | 7.7635e-10 | 3.3678e-08 | 2.9765e-08 | 1.5266e-09 | 3.4623e-09 | 1.7224e-09 | 1.2363e-10 | 10779.961
100803.594 | 2.4278e-08 | 3.2513e-08 | 7.7217e-10 | 3.3507e-08 | 3.0044e-08 | 1.5111e-09 | 3.3779e-09 | 1.6979e-09 | 1.2241e-10 | 10792.125
100815.766 | 2.3626e-08 | 3.211e-08 | 7.5788e-10 | 3.3195e-08 | 2.9867e-08 | 1.4909e-09 | 3.3909e-09 | 1.6799e-09 | 1.1908e-10 | 10804.297
100827.93 | 2.3946e-08 | 3.1837e-08 | 7.5302e-10 | 3.2935e-08 | 2.9668e-08 | 1.5121e-09 | 3.4086e-09 | 1.6861e-09 | 1.2169e-10 | 10816.461
100840.094 | 2.4176e-08 | 3.1896e-08 | 7.595e-10 | 3.3051e-08 | 3.0133e-08 | 1.4943e-09 | 3.368e-09 | 1.7006e-09 | 1.2236e-10 | 10828.625
100852.266 | 2.4128e-08 | 3.2124e-08 | 7.6005e-10 | 3.3136e-08 | 2.9507e-08 | 1.5196e-09 | 3.4829e-09 | 1.719e-09 | 1.2432e-10 | 10840.797
100864.43 | 2.5048e-08 | 3.2249e-08 | 7.7228e-10 | 3.3599e-08 | 3.0007e-08 | 1.5111e-09 | 3.4757e-09 | 1.7074e-09 | 1.241e-10 | 10852.961
100876.594 | 2.4168e-08 | 3.2472e-08 | 7.7174e-10 | 3.3605e-08 | 2.9865e-08 | 1.5309e-09 | 3.4369e-09 | 1.6993e-09 | 1.2464e-10 | 10865.125
100888.766 | 2.3995e-08 | 3.207e-08 | 7.7295e-10 | 3.3984e-08 | 3.0065e-08 | 1.5343e-09 | 3.4231e-09 | 1.6983e-09 | 1.2259e-10 | 10877.297
100900.93 | 2.3933e-08 | 3.2243e-08 | 7.7685e-10 | 3.4021e-08 | 3.0453e-08 | 1.523e-09 | 3.4619e-09 | 1.7303e-09 | 1.2469e-10 | 10889.461
100913.102 | 2.4475e-08 | 3.2428e-08 | 7.8382e-10 | 3.3707e-08 | 2.9969e-08 | 1.4965e-09 | 3.4814e-09 | 1.7135e-09 | 1.2246e-10 | 10901.633
100925.266 | 2.3988e-08 | 3.2237e-08 | 7.6938e-10 | 3.387e-08 | 3.0558e-08 | 1.5132e-09 | 3.4586e-09 | 1.7208e-09 | 1.2378e-10 | 10913.797
100937.43 | 2.422e-08 | 3.2423e-08 | 7.7991e-10 | 3.3627e-08 | 2.9965e-08 | 1.5115e-09 | 3.4586e-09 | 1.7234e-09 | 1.2241e-10 | 10925.961
100949.602 | 2.4084e-08 | 3.2562e-08 | 7.7886e-10 | 3.3788e-08 | 2.991e-08 | 1.5217e-09 | 3.444e-09 | 1.7312e-09 | 1.2322e-10 | 10938.133
100961.766 | 2.4152e-08 | 3.2143e-08 | 7.7669e-10 | 3.3383e-08 | 3.0146e-08 | 1.4827e-09 | 3.4044e-09 | 1.7296e-09 | 1.2301e-10 | 10950.297
100973.93 | 2.4578e-08 | 3.3001e-08 | 7.8394e-10 | 3.4082e-08 | 3.036e-08 | 1.5269e-09 | 3.4539e-09 | 1.7303e-09 | 1.2346e-10 | 10962.461
100986.102 | 2.4469e-08 | 3.2184e-08 | 7.6969e-10 | 3.3976e-08 | 2.9941e-08 | 1.4778e-09 | 3.4158e-09 | 1.7061e-09 | 1.2249e-10 | 10974.633
100998.266 | 2.412e-08 | 3.2083e-08 | 7.642e-10 | 3.3499e-08 | 3.0162e-08 | 1.4882e-09 | 3.4263e-09 | 1.6996e-09 | 1.2165e-10 | 10986.797
101010.438 | 2.3981e-08 | 3.2145e-08 | 7.6094e-10 | 3.3314e-08 | 2.9764e-08 | 1.4958e-09 | 3.4042e-09 | 1.6962e-09 | 1.2322e-10 | 10998.969
101022.602 | 2.3782e-08 | 3.2321e-08 | 7.648e-10 | 3.3521e-08 | 2.9715e-08 | 1.4845e-09 | 3.3645e-09 | 1.6937e-09 | 1.1982e-10 | 11011.133
101034.766 | 2.3772e-08 | 3.2124e-08 | 7.6278e-10 | 3.2678e-08 | 2.9592e-08 | 1.4778e-09 | 3.368e-09 | 1.6493e-09 | 1.1933e-10 | 11023.297
101046.938 | 2.4096e-08 | 3.1824e-08 | 7.4848e-10 | 3.2901e-08 | 2.9705e-08 | 1.4704e-09 | 3.3582e-09 | 1.6603e-09 | 1.1883e-10 | 11035.469
101059.102 | 2.4048e-08 | 3.1807e-08 | 7.478e-10 | 3.2283e-08 | 2.9133e-08 | 1.4605e-09 | 3.3239e-09 | 1.6631e-09 | 1.1985e-10 | 11047.633
101071.266 | 2.4376e-08 | 3.1905e-08 | 7.5702e-10 | 3.2398e-08 | 2.9249e-08 | 1.4618e-09 | 3.3548e-09 | 1.6649e-09 | 1.195e-10 | 11059.797
101083.438 | 2.3959e-08 | 3.1916e-08 | 7.557e-10 | 3.2766e-08 | 2.994e-08 | 1.4794e-09 | 3.4136e-09 | 1.6954e-09 | 1.2282e-10 | 11071.969
101095.602 | 2.538e-08 | 3.2626e-08 | 7.7786e-10 | 3.3723e-08 | 3.0089e-08 | 1.5017e-09 | 3.4002e-09 | 1.6824e-09 | 1.2289e-10 | 11084.133
101107.773 | 2.4869e-08 | 3.2445e-08 | 7.7539e-10 | 3.3928e-08 | 2.9966e-08 | 1.4848e-09 | 3.4484e-09 | 1.7105e-09 | 1.2221e-10 | 11096.304
101119.938 | 2.4629e-08 | 3.2294e-08 | 7.7278e-10 | 3.3541e-08 | 2.9476e-08 | 1.4962e-09 | 3.4292e-09 | 1.6953e-09 | 1.2259e-10 | 11108.469
101132.102 | 2.4015e-08 | 3.2573e-08 | 7.6807e-10 | 3.3591e-08 | 3.0048e-08 | 1.4933e-09 | 3.4268e-09 | 1.7097e-09 | 1.1984e-10 | 11120.633
101144.273 | 2.4137e-08 | 3.2556e-08 | 7.6872e-10 | 3.3508e-08 | 3.0195e-08 | 1.4822e-09 | 3.398e-09 | 1.7214e-09 | 1.2161e-10 | 11132.804
101156.438 | 2.4436e-08 | 3.2767e-08 | 7.7929e-10 | 3.3619e-08 | 3.0064e-08 | 1.488e-09 | 3.4452e-09 | 1.7411e-09 | 1.2381e-10 | 11144.969
101168.602 | 2.4512e-08 | 3.3369e-08 | 7.8067e-10 | 3.4134e-08 | 3.0374e-08 | 1.5111e-09 | 3.4382e-09 | 1.7178e-09 | 1.237e-10 | 11157.133
101180.773 | 2.4653e-08 | 3.31e-08 | 7.811e-10 | 3.3883e-08 | 3.0347e-08 | 1.5046e-09 | 3.4721e-09 | 1.7168e-09 | 1.2496e-10 | 11169.304
101192.938 | 2.4473e-08 | 3.327e-08 | 7.7599e-10 | 3.4015e-08 | 3.0244e-08 | 1.4822e-09 | 3.4248e-09 | 1.6997e-09 | 1.2232e-10 | 11181.469
101205.109 | 2.4994e-08 | 3.3302e-08 | 7.7735e-10 | 3.39e-08 | 2.9901e-08 | 1.4784e-09 | 3.4049e-09 | 1.7048e-09 | 1.216e-10 | 11193.64
101217.273 | 2.5111e-08 | 3.2738e-08 | 7.7909e-10 | 3.3942e-08 | 2.9956e-08 | 1.4872e-09 | 3.4334e-09 | 1.7249e-09 | 1.2313e-10 | 11205.804
101229.438 | 2.4694e-08 | 3.2718e-08 | 7.7677e-10 | 3.4283e-08 | 2.9981e-08 | 1.5024e-09 | 3.4573e-09 | 1.7301e-09 | 1.2245e-10 | 11217.969
101241.609 | 2.4707e-08 | 3.2942e-08 | 7.7224e-10 | 3.3881e-08 | 3.0317e-08 | 1.482e-09 | 3.3979e-09 | 1.7136e-09 | 1.2294e-10 | 11230.14
101253.773 | 2.5063e-08 | 3.2483e-08 | 7.6453e-10 | 3.3419e-08 | 2.978e-08 | 1.4707e-09 | 3.4024e-09 | 1.7058e-09 | 1.2082e-10 | 11242.304
101265.938 | 2.438e-08 | 3.2536e-08 | 7.6456e-10 | 3.346e-08 | 2.9467e-08 | 1.4754e-09 | 3.3609e-09 | 1.6893e-09 | 1.2248e-10 | 11254.469
101278.109 | 2.4414e-08 | 3.2637e-08 | 7.7265e-10 | 3.3175e-08 | 2.9693e-08 | 1.4605e-09 | 3.3661e-09 | 1.699e-09 | 1.2023e-10 | 11266.64
101290.273 | 2.4515e-08 | 3.2803e-08 | 7.6984e-10 | 3.3412e-08 | 2.9948e-08 | 1.4684e-09 | 3.4152e-09 | 1.6965e-09 | 1.2208e-10 | 11278.804
101302.445 | 2.4019e-08 | 3.2313e-08 | 7.7699e-10 | 3.3614e-08 | 2.9668e-08 | 1.4803e-09 | 3.4015e-09 | 1.7107e-09 | 1.2254e-10 | 11290.976
101314.609 | 2.4897e-08 | 3.3038e-08 | 7.774e-10 | 3.3633e-08 | 2.9992e-08 | 1.5032e-09 | 3.4149e-09 | 1.7119e-09 | 1.2322e-10 | 11303.14
101326.773 | 2.4592e-08 | 3.2818e-08 | 7.6944e-10 | 3.3547e-08 | 2.9857e-08 | 1.5066e-09 | 3.357e-09 | 1.6979e-09 | 1.2283e-10 | 11315.304
101338.945 | 2.4643e-08 | 3.3071e-08 | 7.8463e-10 | 3.3566e-08 | 3.042e-08 | 1.4953e-09 | 3.445e-09 | 1.7088e-09 | 1.2269e-10 | 11327.476
101351.109 | 2.414e-08 | 3.2746e-08 | 7.7773e-10 | 3.3469e-08 | 2.961e-08 | 1.4794e-09 | 3.4178e-09 | 1.7034e-09 | 1.2307e-10 | 11339.64
101363.273 | 2.4532e-08 | 3.2998e-08 | 7.6811e-10 | 3.3202e-08 | 2.9824e-08 | 1.4789e-09 | 3.3633e-09 | 1.675e-09 | 1.1989e-10 | 11351.804
101375.445 | 2.4272e-08 | 3.2709e-08 | 7.748e-10 | 3.3274e-08 | 2.9564e-08 | 1.4657e-09 | 3.3607e-09 | 1.6645e-09 | 1.1988e-10 | 11363.976
101387.609 | 2.4175e-08 | 3.2217e-08 | 7.6961e-10 | 3.2883e-08 | 2.9614e-08 | 1.4372e-09 | 3.343e-09 | 1.6542e-09 | 1.1864e-10 | 11376.14
101399.781 | 2.4347e-08 | 3.2452e-08 | 7.673e-10 | 3.25e-08 | 2.9453e-08 | 1.4406e-09 | 3.3308e-09 | 1.6553e-09 | 1.182e-10 | 11388.312
101411.945 | 2.3873e-08 | 3.1908e-08 | 7.5957e-10 | 3.258e-08 | 2.9005e-08 | 1.4402e-09 | 3.2793e-09 | 1.6337e-09 | 1.185e-10 | 11400.476
101424.109 | 2.3668e-08 | 3.2122e-08 | 7.4643e-10 | 3.2533e-08 | 2.9108e-08 | 1.4496e-09 | 3.4219e-09 | 1.6832e-09 | 1.2171e-10 | 11412.64
101436.281 | 2.4536e-08 | 3.2621e-08 | 7.7571e-10 | 3.3731e-08 | 2.9696e-08 | 1.4865e-09 | 3.419e-09 | 1.7155e-09 | 1.2204e-10 | 11424.812
101448.445 | 2.4111e-08 | 3.2592e-08 | 7.8433e-10 | 3.3311e-08 | 3.0378e-08 | 1.4716e-09 | 3.4216e-09 | 1.698e-09 | 1.2256e-10 | 11436.976
101460.609 | 2.4247e-08 | 3.246e-08 | 7.8286e-10 | 3.3646e-08 | 3.0106e-08 | 1.4702e-09 | 3.361e-09 | 1.6975e-09 | 1.2144e-10 | 11449.14
101472.781 | 2.4143e-08 | 3.2597e-08 | 7.761e-10 | 3.3582e-08 | 2.996e-08 | 1.4611e-09 | 3.3702e-09 | 1.7013e-09 | 1.2169e-10 | 11461.312
101484.945 | 2.4256e-08 | 3.2897e-08 | 7.624e-10 | 3.3088e-08 | 2.9482e-08 | 1.4646e-09 | 3.4068e-09 | 1.6701e-09 | 1.202e-10 | 11473.476
101497.117 | 2.3949e-08 | 3.2264e-08 | 7.6785e-10 | 3.3191e-08 | 2.9552e-08 | 1.4611e-09 | 3.3394e-09 | 1.6752e-09 | 1.2152e-10 | 11485.648
101509.281 | 2.3857e-08 | 3.2292e-08 | 7.6697e-10 | 3.3144e-08 | 2.9473e-08 | 1.4578e-09 | 3.3576e-09 | 1.6596e-09 | 1.1906e-10 | 11497.812
101521.445 | 2.4053e-08 | 3.2438e-08 | 7.6282e-10 | 3.3431e-08 | 2.984e-08 | 1.4658e-09 | 3.3718e-09 | 1.6933e-09 | 1.201e-10 | 11509.976
101533.617 | 2.3972e-08 | 3.2474e-08 | 7.7124e-10 | 3.3113e-08 | 2.9437e-08 | 1.4509e-09 | 3.3413e-09 | 1.67e-09 | 1.2199e-10 | 11522.148
101545.781 | 2.3911e-08 | 3.2496e-08 | 7.6523e-10 | 3.3454e-08 | 2.9791e-08 | 1.4528e-09 | 3.3978e-09 | 1.6849e-09 | 1.2192e-10 | 11534.312
101557.945 | 2.4093e-08 | 3.2917e-08 | 7.6886e-10 | 3.3579e-08 | 3.0002e-08 | 1.451e-09 | 3.3877e-09 | 1.706e-09 | 1.2207e-10 | 11546.476
101570.117 | 2.4014e-08 | 3.2691e-08 | 7.7145e-10 | 3.3371e-08 | 2.9788e-08 | 1.4627e-09 | 3.3709e-09 | 1.6736e-09 | 1.1944e-10 | 11558.648
101582.281 | 2.3747e-08 | 3.2391e-08 | 7.7645e-10 | 3.3013e-08 | 2.9818e-08 | 1.4448e-09 | 3.3858e-09 | 1.6841e-09 | 1.2065e-10 | 11570.812
101594.453 | 2.3788e-08 | 3.2688e-08 | 7.7543e-10 | 3.2365e-08 | 2.9618e-08 | 1.4372e-09 | 3.2845e-09 | 1.6616e-09 | 1.1974e-10 | 11582.984
101606.617 | 2.3487e-08 | 3.2037e-08 | 7.5434e-10 | 3.2739e-08 | 2.9448e-08 | 1.4354e-09 | 3.3766e-09 | 1.6686e-09 | 1.1989e-10 | 11595.148
101618.781 | 2.3891e-08 | 3.2576e-08 | 7.7001e-10 | 3.3603e-08 | 2.9572e-08 | 1.4467e-09 | 3.3882e-09 | 1.6961e-09 | 1.2089e-10 | 11607.312
101630.953 | 2.4306e-08 | 3.2355e-08 | 7.7344e-10 | 3.3542e-08 | 2.9994e-08 | 1.4559e-09 | 3.421e-09 | 1.7003e-09 | 1.2178e-10 | 11619.484
101643.117 | 2.3899e-08 | 3.2167e-08 | 7.8002e-10 | 3.3179e-08 | 3.0154e-08 | 1.4561e-09 | 3.3619e-09 | 1.6936e-09 | 1.2047e-10 | 11631.648
101655.281 | 2.3882e-08 | 3.2778e-08 | 7.8088e-10 | 3.3877e-08 | 3.0204e-08 | 1.4486e-09 | 3.3498e-09 | 1.6696e-09 | 1.1999e-10 | 11643.812
101667.453 | 2.419e-08 | 3.2215e-08 | 7.6365e-10 | 3.3078e-08 | 2.9673e-08 | 1.438e-09 | 3.3612e-09 | 1.6655e-09 | 1.1931e-10 | 11655.984
101679.617 | 2.3721e-08 | 3.2196e-08 | 7.6044e-10 | 3.326e-08 | 2.968e-08 | 1.4322e-09 | 3.3463e-09 | 1.6755e-09 | 1.2044e-10 | 11668.148
101691.789 | 2.3713e-08 | 3.229e-08 | 7.6281e-10 | 3.3374e-08 | 2.9398e-08 | 1.434e-09 | 3.3576e-09 | 1.6931e-09 | 1.1912e-10 | 11680.32
101703.953 | 2.411e-08 | 3.2061e-08 | 7.6457e-10 | 3.3361e-08 | 2.9882e-08 | 1.4372e-09 | 3.3886e-09 | 1.674e-09 | 1.1873e-10 | 11692.484
101716.117 | 2.3659e-08 | 3.2411e-08 | 7.6088e-10 | 3.3151e-08 | 2.9521e-08 | 1.4357e-09 | 3.3841e-09 | 1.6732e-09 | 1.1847e-10 | 11704.648
101728.289 | 2.3217e-08 | 3.2269e-08 | 7.5753e-10 | 3.3129e-08 | 2.9549e-08 | 1.4186e-09 | 3.3574e-09 | 1.6623e-09 | 1.1844e-10 | 11716.82
101740.453 | 2.3359e-08 | 3.1986e-08 | 7.5261e-10 | 3.2963e-08 | 2.901e-08 | 1.4268e-09 | 3.3277e-09 | 1.6579e-09 | 1.1867e-10 | 11728.984
101752.617 | 2.3456e-08 | 3.2875e-08 | 7.5145e-10 | 3.2739e-08 | 3.028e-08 | 1.4485e-09 | 3.3193e-09 | 1.6763e-09 | 1.2058e-10 | 11741.148
101764.789 | 2.3685e-08 | 3.2285e-08 | 7.6718e-10 | 3.2882e-08 | 2.9502e-08 | 1.4328e-09 | 3.3426e-09 | 1.669e-09 | 1.194e-10 | 11753.32
101776.953 | 2.3846e-08 | 3.2322e-08 | 7.7386e-10 | 3.2907e-08 | 2.9255e-08 | 1.4389e-09 | 3.3566e-09 | 1.6656e-09 | 1.2079e-10 | 11765.484
101789.125 | 2.3936e-08 | 3.2236e-08 | 7.6382e-10 | 3.2693e-08 | 2.9396e-08 | 1.4413e-09 | 3.3335e-09 | 1.6363e-09 | 1.1867e-10 | 11777.656
101801.289 | 2.384e-08 | 3.2333e-08 | 7.6804e-10 | 3.2438e-08 | 2.9395e-08 | 1.4194e-09 | 3.3423e-09 | 1.6574e-09 | 1.1857e-10 | 11789.82
101813.453 | 2.3733e-08 | 3.235e-08 | 7.47e-10 | 3.268e-08 | 2.9243e-08 | 1.4137e-09 | 3.2876e-09 | 1.6545e-09 | 1.1824e-10 | 11801.984
101825.625 | 2.4161e-08 | 3.1769e-08 | 7.601e-10 | 3.2077e-08 | 2.9418e-08 | 1.4602e-09 | 3.293e-09 | 1.6311e-09 | 1.188e-10 | 11814.156
101837.789 | 2.3623e-08 | 3.1984e-08 | 7.5526e-10 | 3.2388e-08 | 2.9162e-08 | 1.4447e-09 | 3.3206e-09 | 1.6373e-09 | 1.1766e-10 | 11826.32
101849.953 | 2.3554e-08 | 3.2114e-08 | 7.4859e-10 | 3.2383e-08 | 2.9046e-08 | 1.469e-09 | 3.2689e-09 | 1.6391e-09 | 1.1663e-10 | 11838.484
101862.125 | 2.3368e-08 | 3.2237e-08 | 7.5497e-10 | 3.2554e-08 | 2.9276e-08 | 1.45e-09 | 3.2713e-09 | 1.6411e-09 | 1.1843e-10 | 11850.656
101874.289 | 2.401e-08 | 3.1978e-08 | 7.6343e-10 | 3.2135e-08 | 2.9028e-08 | 1.4451e-09 | 3.2928e-09 | 1.6553e-09 | 1.1785e-10 | 11862.82
101886.461 | 2.3394e-08 | 3.2305e-08 | 7.5324e-10 | 3.2513e-08 | 2.9016e-08 | 1.4351e-09 | 3.2825e-09 | 1.6308e-09 | 1.1812e-10 | 11874.992
101898.625 | 2.3321e-08 | 3.204e-08 | 7.5308e-10 | 3.2602e-08 | 2.9511e-08 | 1.4568e-09 | 3.296e-09 | 1.6261e-09 | 1.167e-10 | 11887.156
101910.789 | 2.3496e-08 | 3.2468e-08 | 7.5122e-10 | 3.3036e-08 | 2.9432e-08 | 1.4527e-09 | 3.2884e-09 | 1.6663e-09 | 1.19e-10 | 11899.32
101922.961 | 2.3372e-08 | 3.2274e-08 | 7.5309e-10 | 3.2675e-08 | 2.948e-08 | 1.4564e-09 | 3.348e-09 | 1.6705e-09 | 1.1884e-10 | 11911.492
101935.125 | 2.3789e-08 | 3.24e-08 | 7.4983e-10 | 3.2842e-08 | 2.9282e-08 | 1.4618e-09 | 3.2965e-09 | 1.6355e-09 | 1.1865e-10 | 11923.656
101947.297 | 2.3618e-08 | 3.2104e-08 | 7.5122e-10 | 3.2488e-08 | 2.9672e-08 | 1.4694e-09 | 3.3165e-09 | 1.6719e-09 | 1.1988e-10 | 11935.828
101959.461 | 2.3546e-08 | 3.2091e-08 | 7.6669e-10 | 3.2724e-08 | 2.9309e-08 | 1.4582e-09 | 3.3684e-09 | 1.6579e-09 | 1.1969e-10 | 11947.992
101971.625 | 2.343e-08 | 3.2712e-08 | 7.5983e-10 | 3.2185e-08 | 2.9341e-08 | 1.4707e-09 | 3.3099e-09 | 1.6557e-09 | 1.195e-10 | 11960.156
101983.797 | 2.3602e-08 | 3.2295e-08 | 7.6485e-10 | 3.2376e-08 | 2.9172e-08 | 1.4873e-09 | 3.3207e-09 | 1.6364e-09 | 1.1973e-10 | 11972.328
101995.961 | 2.376e-08 | 3.2267e-08 | 7.6134e-10 | 3.2624e-08 | 2.9612e-08 | 1.4522e-09 | 3.3298e-09 | 1.64e-09 | 1.2008e-10 | 11984.492
102008.125 | 2.4279e-08 | 3.2248e-08 | 7.586e-10 | 3.2349e-08 | 2.926e-08 | 1.4471e-09 | 3.3104e-09 | 1.6402e-09 | 1.1838e-10 | 11996.656
102020.297 | 2.3758e-08 | 3.1733e-08 | 7.6553e-10 | 3.2435e-08 | 2.9787e-08 | 1.4532e-09 | 3.326e-09 | 1.6633e-09 | 1.1982e-10 | 12008.828
102032.461 | 2.4284e-08 | 3.2476e-08 | 7.7692e-10 | 3.2786e-08 | 2.994e-08 | 1.4685e-09 | 3.395e-09 | 1.6877e-09 | 1.2208e-10 | 12020.992
102044.633 | 2.3814e-08 | 3.261e-08 | 7.7204e-10 | 3.2708e-08 | 2.9709e-08 | 1.4741e-09 | 3.3804e-09 | 1.6677e-09 | 1.1906e-10 | 12033.164
102056.797 | 2.3833e-08 | 3.1921e-08 | 7.5594e-10 | 3.2655e-08 | 2.9204e-08 | 1.4566e-09 | 3.3249e-09 | 1.6629e-09 | 1.1876e-10 | 12045.328
102068.961 | 2.3613e-08 | 3.243e-08 | 7.6511e-10 | 3.2396e-08 | 2.9737e-08 | 1.4648e-09 | 3.3033e-09 | 1.6636e-09 | 1.2018e-10 | 12057.492
102081.133 | 2.3686e-08 | 3.2303e-08 | 7.7045e-10 | 3.2062e-08 | 2.9381e-08 | 1.4726e-09 | 3.2712e-09 | 1.637e-09 | 1.1735e-10 | 12069.664
102093.297 | 2.3406e-08 | 3.1696e-08 | 7.4131e-10 | 3.1662e-08 | 2.8578e-08 | 1.4219e-09 | 3.254e-09 | 1.6154e-09 | 1.1549e-10 | 12081.828
102105.461 | 2.3103e-08 | 3.1734e-08 | 7.3221e-10 | 3.1581e-08 | 2.9233e-08 | 1.4326e-09 | 3.2385e-09 | 1.6168e-09 | 1.1678e-10 | 12093.992
102117.633 | 2.3213e-08 | 3.2047e-08 | 7.3737e-10 | 3.1709e-08 | 2.9006e-08 | 1.4217e-09 | 3.2475e-09 | 1.6129e-09 | 1.1572e-10 | 12106.164
102129.797 | 2.2959e-08 | 3.1977e-08 | 7.2603e-10 | 3.1832e-08 | 2.902e-08 | 1.4126e-09 | 3.2339e-09 | 1.616e-09 | 1.1651e-10 | 12118.328
102141.969 | 2.3734e-08 | 3.1597e-08 | 7.234e-10 | 3.1338e-08 | 2.8788e-08 | 1.4062e-09 | 3.219e-09 | 1.5881e-09 | 1.1459e-10 | 12130.5
102154.133 | 2.3353e-08 | 3.1427e-08 | 6.9892e-10 | 3.139e-08 | 2.8688e-08 | 1.3941e-09 | 3.2328e-09 | 1.5745e-09 | 1.15e-10 | 12142.664
102166.297 | 2.35e-08 | 3.2226e-08 | 7.4293e-10 | 3.1902e-08 | 2.9527e-08 | 1.426e-09 | 3.2326e-09 | 1.6068e-09 | 1.1848e-10 | 12154.828
102178.469 | 2.347e-08 | 3.2164e-08 | 7.5258e-10 | 3.2227e-08 | 2.9126e-08 | 1.4225e-09 | 3.2741e-09 | 1.6107e-09 | 1.1828e-10 | 12167
102190.633 | 2.3482e-08 | 3.1989e-08 | 7.5579e-10 | 3.1599e-08 | 2.9307e-08 | 1.4322e-09 | 3.2669e-09 | 1.6331e-09 | 1.1824e-10 | 12179.164
102202.797 | 2.3344e-08 | 3.1855e-08 | 7.4425e-10 | 3.1515e-08 | 2.9268e-08 | 1.4207e-09 | 3.222e-09 | 1.5796e-09 | 1.1704e-10 | 12191.328
102214.969 | 2.3346e-08 | 3.135e-08 | 7.3191e-10 | 3.1177e-08 | 2.8936e-08 | 1.4177e-09 | 3.1906e-09 | 1.5837e-09 | 1.1679e-10 | 12203.5
102227.133 | 2.3111e-08 | 3.1787e-08 | 7.4806e-10 | 3.208e-08 | 2.9305e-08 | 1.4318e-09 | 3.2574e-09 | 1.633e-09 | 1.1837e-10 | 12215.664
102239.305 | 2.3569e-08 | 3.16e-08 | 7.4017e-10 | 3.1922e-08 | 2.934e-08 | 1.4176e-09 | 3.2728e-09 | 1.6273e-09 | 1.1863e-10 | 12227.836
102251.469 | 2.3611e-08 | 3.1841e-08 | 7.4206e-10 | 3.1712e-08 | 2.9423e-08 | 1.4236e-09 | 3.2308e-09 | 1.6187e-09 | 1.1789e-10 | 12240
102263.633 | 2.3333e-08 | 3.2034e-08 | 7.3544e-10 | 3.1962e-08 | 2.9419e-08 | 1.4478e-09 | 3.2832e-09 | 1.6454e-09 | 1.1879e-10 | 12252.164
102275.805 | 2.3578e-08 | 3.1933e-08 | 7.5306e-10 | 3.2132e-08 | 2.9337e-08 | 1.4448e-09 | 3.273e-09 | 1.6205e-09 | 1.1958e-10 | 12264.336
102287.969 | 2.3598e-08 | 3.222e-08 | 7.5228e-10 | 3.2003e-08 | 2.9498e-08 | 1.4281e-09 | 3.296e-09 | 1.6358e-09 | 1.186e-10 | 12276.5
102300.133 | 2.4031e-08 | 3.2181e-08 | 7.6092e-10 | 3.23e-08 | 3.0023e-08 | 1.4397e-09 | 3.2531e-09 | 1.6389e-09 | 1.1993e-10 | 12288.664
102312.305 | 2.3851e-08 | 3.1653e-08 | 7.3197e-10 | 3.1487e-08 | 2.8798e-08 | 1.4006e-09 | 3.1991e-09 | 1.5686e-09 | 1.1453e-10 | 12300.836
102324.469 | 2.3202e-08 | 3.1457e-08 | 7.243e-10 | 3.081e-08 | 2.8797e-08 | 1.3841e-09 | 3.1623e-09 | 1.5691e-09 | 1.1441e-10 | 12313
102336.641 | 2.2851e-08 | 3.128e-08 | 7.2139e-10 | 3.1343e-08 | 2.8944e-08 | 1.4069e-09 | 3.2281e-09 | 1.5848e-09 | 1.1528e-10 | 12325.172
102348.805 | 2.2822e-08 | 3.1385e-08 | 7.2061e-10 | 3.1175e-08 | 2.8805e-08 | 1.3912e-09 | 3.1889e-09 | 1.5748e-09 | 1.164e-10 | 12337.336
102360.969 | 2.3043e-08 | 3.1204e-08 | 7.1476e-10 | 3.1511e-08 | 2.8894e-08 | 1.4052e-09 | 3.2378e-09 | 1.6026e-09 | 1.1607e-10 | 12349.5
102373.141 | 2.3019e-08 | 3.2037e-08 | 7.2667e-10 | 3.1445e-08 | 2.8836e-08 | 1.404e-09 | 3.2184e-09 | 1.5935e-09 | 1.1667e-10 | 12361.672
102385.305 | 2.3514e-08 | 3.1892e-08 | 7.3554e-10 | 3.1216e-08 | 2.919e-08 | 1.4132e-09 | 3.2319e-09 | 1.6072e-09 | 1.1642e-10 | 12373.836
102397.469 | 2.3379e-08 | 3.1602e-08 | 7.3826e-10 | 3.2156e-08 | 2.9382e-08 | 1.422e-09 | 3.2326e-09 | 1.6176e-09 | 1.1675e-10 | 12386
102409.641 | 2.3509e-08 | 3.19e-08 | 7.309e-10 | 3.1391e-08 | 2.8505e-08 | 1.4079e-09 | 3.219e-09 | 1.5745e-09 | 1.1546e-10 | 12398.172
102421.805 | 2.3137e-08 | 3.1529e-08 | 7.2558e-10 | 3.1762e-08 | 2.8624e-08 | 1.4065e-09 | 3.2146e-09 | 1.5935e-09 | 1.1569e-10 | 12410.336
102433.977 | 2.3156e-08 | 3.1646e-08 | 7.2429e-10 | 3.1621e-08 | 2.8793e-08 | 1.4065e-09 | 3.2606e-09 | 1.6108e-09 | 1.1549e-10 | 12422.508
102446.141 | 2.317e-08 | 3.1703e-08 | 7.2778e-10 | 3.1675e-08 | 2.88e-08 | 1.3997e-09 | 3.2028e-09 | 1.5845e-09 | 1.164e-10 | 12434.672
102458.305 | 2.3158e-08 | 3.1698e-08 | 7.3297e-10 | 3.1416e-08 | 2.866e-08 | 1.3913e-09 | 3.2405e-09 | 1.6103e-09 | 1.1735e-10 | 12446.836
102470.477 | 2.348e-08 | 3.1355e-08 | 7.319e-10 | 3.2222e-08 | 2.9014e-08 | 1.3883e-09 | 3.2488e-09 | 1.6277e-09 | 1.1656e-10 | 12459.008
102482.641 | 2.3557e-08 | 3.168e-08 | 7.4351e-10 | 3.2082e-08 | 2.8955e-08 | 1.3954e-09 | 3.2735e-09 | 1.6394e-09 | 1.1773e-10 | 12471.172
102494.805 | 2.3318e-08 | 3.1192e-08 | 7.4226e-10 | 3.1645e-08 | 2.8984e-08 | 1.4208e-09 | 3.2503e-09 | 1.6424e-09 | 1.1776e-10 | 12483.336
102506.977 | 2.308e-08 | 3.1949e-08 | 7.3363e-10 | 3.1701e-08 | 2.8913e-08 | 1.4112e-09 | 3.2859e-09 | 1.6245e-09 | 1.1859e-10 | 12495.508
102519.141 | 2.3339e-08 | 3.1481e-08 | 7.4023e-10 | 3.2034e-08 | 2.8849e-08 | 1.3894e-09 | 3.2395e-09 | 1.6233e-09 | 1.1586e-10 | 12507.672
102531.313 | 2.2807e-08 | 3.0899e-08 | 7.1381e-10 | 3.1586e-08 | 2.9131e-08 | 1.3856e-09 | 3.2169e-09 | 1.6107e-09 | 1.1601e-10 | 12519.844
102543.477 | 2.2817e-08 | 3.0878e-08 | 7.1933e-10 | 3.1499e-08 | 2.8472e-08 | 1.3762e-09 | 3.2253e-09 | 1.5839e-09 | 1.1337e-10 | 12532.008
102555.641 | 2.2712e-08 | 3.0966e-08 | 7.0986e-10 | 3.1501e-08 | 2.8369e-08 | 1.384e-09 | 3.1847e-09 | 1.6211e-09 | 1.1391e-10 | 12544.172
102567.813 | 2.3015e-08 | 3.1026e-08 | 7.2291e-10 | 3.2009e-08 | 2.8475e-08 | 1.3779e-09 | 3.1919e-09 | 1.5959e-09 | 1.1485e-10 | 12556.344
102579.977 | 2.309e-08 | 3.1062e-08 | 7.3273e-10 | 3.2434e-08 | 2.8799e-08 | 1.4006e-09 | 3.276e-09 | 1.6487e-09 | 1.1653e-10 | 12568.508
102592.141 | 2.3132e-08 | 3.1254e-08 | 7.3436e-10 | 3.2631e-08 | 2.9137e-08 | 1.3968e-09 | 3.2979e-09 | 1.6277e-09 | 1.1774e-10 | 12580.672
102604.313 | 2.3323e-08 | 3.1526e-08 | 7.3805e-10 | 3.24e-08 | 2.8944e-08 | 1.3915e-09 | 3.2774e-09 | 1.6348e-09 | 1.1682e-10 | 12592.844
102616.477 | 2.3427e-08 | 3.1383e-08 | 7.5515e-10 | 3.2713e-08 | 2.9256e-08 | 1.4473e-09 | 3.2677e-09 | 1.6347e-09 | 1.1585e-10 | 12605.008
102628.648 | 2.302e-08 | 3.1276e-08 | 7.2563e-10 | 3.1961e-08 | 2.8436e-08 | 1.4159e-09 | 3.2147e-09 | 1.6125e-09 | 1.1542e-10 | 12617.179
102640.813 | 2.2863e-08 | 3.1077e-08 | 7.1927e-10 | 3.161e-08 | 2.8281e-08 | 1.4029e-09 | 3.2597e-09 | 1.6164e-09 | 1.1704e-10 | 12629.344
102652.977 | 2.2921e-08 | 3.1049e-08 | 7.2729e-10 | 3.2214e-08 | 2.8837e-08 | 1.4012e-09 | 3.2628e-09 | 1.5912e-09 | 1.1472e-10 | 12641.508
102665.148 | 2.2759e-08 | 3.1216e-08 | 7.2876e-10 | 3.2368e-08 | 2.8554e-08 | 1.4119e-09 | 3.2779e-09 | 1.6286e-09 | 1.1616e-10 | 12653.679
102677.313 | 2.2968e-08 | 3.1334e-08 | 7.301e-10 | 3.2174e-08 | 2.8682e-08 | 1.3863e-09 | 3.2341e-09 | 1.5902e-09 | 1.1324e-10 | 12665.844
102689.477 | 2.2656e-08 | 3.0781e-08 | 7.1087e-10 | 3.1864e-08 | 2.8213e-08 | 1.3834e-09 | 3.2251e-09 | 1.6031e-09 | 1.149e-10 | 12678.008
102701.648 | 2.2289e-08 | 3.0805e-08 | 7.1255e-10 | 3.2202e-08 | 2.8376e-08 | 1.4028e-09 | 3.1815e-09 | 1.5939e-09 | 1.1352e-10 | 12690.179
102713.813 | 2.2395e-08 | 3.0892e-08 | 7.2352e-10 | 3.2398e-08 | 2.8851e-08 | 1.4075e-09 | 3.2447e-09 | 1.6465e-09 | 1.1662e-10 | 12702.344
102725.984 | 2.2848e-08 | 3.0969e-08 | 7.2969e-10 | 3.242e-08 | 2.8592e-08 | 1.3987e-09 | 3.2962e-09 | 1.6444e-09 | 1.1571e-10 | 12714.515
102738.148 | 2.2885e-08 | 3.0844e-08 | 7.2139e-10 | 3.1893e-08 | 2.8518e-08 | 1.3853e-09 | 3.2231e-09 | 1.6185e-09 | 1.1404e-10 | 12726.679
102750.313 | 2.2395e-08 | 3.0939e-08 | 7.2765e-10 | 3.2101e-08 | 2.8579e-08 | 1.3956e-09 | 3.2831e-09 | 1.6066e-09 | 1.1552e-10 | 12738.844
102762.484 | 2.2899e-08 | 3.0592e-08 | 7.2452e-10 | 3.2234e-08 | 2.8411e-08 | 1.395e-09 | 3.266e-09 | 1.6164e-09 | 1.1627e-10 | 12751.015
102774.648 | 2.2605e-08 | 3.0945e-08 | 7.215e-10 | 3.2739e-08 | 2.8417e-08 | 1.3927e-09 | 3.2646e-09 | 1.6363e-09 | 1.1561e-10 | 12763.179
102786.813 | 2.26e-08 | 3.0928e-08 | 7.3269e-10 | 3.193e-08 | 2.8279e-08 | 1.4317e-09 | 3.2174e-09 | 1.6063e-09 | 1.1559e-10 | 12775.344
102798.984 | 2.2816e-08 | 3.0904e-08 | 7.298e-10 | 3.2356e-08 | 2.8184e-08 | 1.4331e-09 | 3.2559e-09 | 1.6359e-09 | 1.142e-10 | 12787.515
102811.148 | 2.2902e-08 | 3.1101e-08 | 7.3244e-10 | 3.2187e-08 | 2.8149e-08 | 1.4145e-09 | 3.2547e-09 | 1.598e-09 | 1.1438e-10 | 12799.679
102823.32 | 2.3078e-08 | 3.1575e-08 | 7.3737e-10 | 3.2853e-08 | 2.8184e-08 | 1.432e-09 | 3.2634e-09 | 1.6197e-09 | 1.147e-10 | 12811.851
102835.484 | 2.3295e-08 | 3.0961e-08 | 7.3046e-10 | 3.2412e-08 | 2.8351e-08 | 1.4342e-09 | 3.2668e-09 | 1.6278e-09 | 1.1679e-10 | 12824.015
102847.648 | 2.26e-08 | 3.1e-08 | 7.3814e-10 | 3.1824e-08 | 2.7998e-08 | 1.4312e-09 | 3.24e-09 | 1.6312e-09 | 1.1505e-10 | 12836.179
102859.82 | 2.2746e-08 | 3.0605e-08 | 7.4315e-10 | 3.2435e-08 | 2.8106e-08 | 1.4262e-09 | 3.2476e-09 | 1.6134e-09 | 1.1519e-10 | 12848.351
102871.984 | 2.2638e-08 | 3.0467e-08 | 7.3348e-10 | 3.2367e-08 | 2.7991e-08 | 1.4235e-09 | 3.2673e-09 | 1.6242e-09 | 1.1696e-10 | 12860.515
102884.148 | 2.2953e-08 | 3.0963e-08 | 7.4079e-10 | 3.2726e-08 | 2.8343e-08 | 1.4379e-09 | 3.3131e-09 | 1.6457e-09 | 1.1711e-10 | 12872.679
102896.32 | 2.2979e-08 | 3.0941e-08 | 7.347e-10 | 3.2563e-08 | 2.8214e-08 | 1.4194e-09 | 3.2655e-09 | 1.6525e-09 | 1.1676e-10 | 12884.851
102908.484 | 2.2679e-08 | 3.0505e-08 | 7.428e-10 | 3.303e-08 | 2.8096e-08 | 1.4244e-09 | 3.3126e-09 | 1.6387e-09 | 1.1529e-10 | 12897.015
102920.656 | 2.2564e-08 | 3.0707e-08 | 7.3403e-10 | 3.2107e-08 | 2.8006e-08 | 1.396e-09 | 3.2834e-09 | 1.6142e-09 | 1.144e-10 | 12909.187
102932.82 | 2.2835e-08 | 3.0634e-08 | 7.4159e-10 | 3.2678e-08 | 2.7979e-08 | 1.4093e-09 | 3.3232e-09 | 1.6166e-09 | 1.1386e-10 | 12921.351
102944.984 | 2.3004e-08 | 3.0671e-08 | 7.202e-10 | 3.2714e-08 | 2.8351e-08 | 1.429e-09 | 3.3203e-09 | 1.6586e-09 | 1.1799e-10 | 12933.515
102957.156 | 2.2821e-08 | 3.1063e-08 | 7.4768e-10 | 3.2963e-08 | 2.8594e-08 | 1.4456e-09 | 3.3349e-09 | 1.6596e-09 | 1.1729e-10 | 12945.687
102969.32 | 2.3283e-08 | 3.0605e-08 | 7.4715e-10 | 3.3181e-08 | 2.8756e-08 | 1.4321e-09 | 3.2997e-09 | 1.6525e-09 | 1.181e-10 | 12957.851
102981.484 | 2.2814e-08 | 3.0651e-08 | 7.47e-10 | 3.2802e-08 | 2.862e-08 | 1.4192e-09 | 3.2968e-09 | 1.6469e-09 | 1.1658e-10 | 12970.015
102993.656 | 2.2501e-08 | 3.0575e-08 | 7.4865e-10 | 3.2853e-08 | 2.8227e-08 | 1.4303e-09 | 3.3019e-09 | 1.6476e-09 | 1.152e-10 | 12982.187
103005.82 | 2.2304e-08 | 3.0551e-08 | 7.3184e-10 | 3.2887e-08 | 2.8634e-08 | 1.4111e-09 | 3.3074e-09 | 1.638e-09 | 1.1649e-10 | 12994.351
103017.992 | 2.2348e-08 | 3.0912e-08 | 7.38e-10 | 3.2888e-08 | 2.817e-08 | 1.4148e-09 | 3.2641e-09 | 1.6374e-09 | 1.1467e-10 | 13006.523
103030.156 | 2.2566e-08 | 3.0676e-08 | 7.3329e-10 | 3.2362e-08 | 2.7858e-08 | 1.3899e-09 | 3.2585e-09 | 1.6202e-09 | 1.1419e-10 | 13018.687
103042.32 | 2.2405e-08 | 3.0961e-08 | 7.1891e-10 | 3.1803e-08 | 2.7849e-08 | 1.371e-09 | 3.245e-09 | 1.6082e-09 | 1.1194e-10 | 13030.851
103054.492 | 2.2355e-08 | 3.065e-08 | 7.2133e-10 | 3.2105e-08 | 2.7938e-08 | 1.3889e-09 | 3.2718e-09 | 1.6187e-09 | 1.128e-10 | 13043.023
103066.656 | 2.2464e-08 | 3.061e-08 | 7.1928e-10 | 3.2317e-08 | 2.7725e-08 | 1.3973e-09 | 3.2664e-09 | 1.6204e-09 | 1.1289e-10 | 13055.187
103078.82 | 2.2204e-08 | 3.0311e-08 | 7.2238e-10 | 3.2481e-08 | 2.8022e-08 | 1.3863e-09 | 3.2494e-09 | 1.6108e-09 | 1.1502e-10 | 13067.351
103090.992 | 2.2286e-08 | 3.0674e-08 | 7.3683e-10 | 3.2813e-08 | 2.7785e-08 | 1.3958e-09 | 3.3128e-09 | 1.631e-09 | 1.1413e-10 | 13079.523
103103.156 | 2.2443e-08 | 3.0478e-08 | 7.4623e-10 | 3.2844e-08 | 2.8256e-08 | 1.4088e-09 | 3.3118e-09 | 1.664e-09 | 1.152e-10 | 13091.687
103115.328 | 2.2525e-08 | 3.0522e-08 | 7.3463e-10 | 3.2734e-08 | 2.8314e-08 | 1.4119e-09 | 3.3088e-09 | 1.6647e-09 | 1.1615e-10 | 13103.859
103127.492 | 2.241e-08 | 3.0814e-08 | 7.4172e-10 | 3.282e-08 | 2.8615e-08 | 1.4143e-09 | 3.3185e-09 | 1.647e-09 | 1.1513e-10 | 13116.023
103139.656 | 2.2129e-08 | 3.0679e-08 | 7.3503e-10 | 3.2859e-08 | 2.8051e-08 | 1.4047e-09 | 3.2928e-09 | 1.6461e-09 | 1.1427e-10 | 13128.187
103151.828 | 2.2406e-08 | 3.0488e-08 | 7.4021e-10 | 3.2985e-08 | 2.8115e-08 | 1.3947e-09 | 3.2753e-09 | 1.6249e-09 | 1.1629e-10 | 13140.359
103163.992 | 2.2426e-08 | 3.0639e-08 | 7.4177e-10 | 3.2414e-08 | 2.8079e-08 | 1.3956e-09 | 3.2826e-09 | 1.6246e-09 | 1.138e-10 | 13152.523
103176.156 | 2.248e-08 | 3.0352e-08 | 7.2725e-10 | 3.2398e-08 | 2.7788e-08 | 1.3918e-09 | 3.2313e-09 | 1.6295e-09 | 1.1458e-10 | 13164.687
103188.328 | 2.251e-08 | 3.062e-08 | 7.4098e-10 | 3.2714e-08 | 2.8353e-08 | 1.413e-09 | 3.3399e-09 | 1.6723e-09 | 1.1628e-10 | 13176.859
103200.492 | 2.3095e-08 | 3.1161e-08 | 7.5707e-10 | 3.3301e-08 | 2.8555e-08 | 1.4283e-09 | 3.3519e-09 | 1.6874e-09 | 1.1717e-10 | 13189.023
103212.664 | 2.2939e-08 | 3.09e-08 | 7.5491e-10 | 3.3256e-08 | 2.857e-08 | 1.4263e-09 | 3.3409e-09 | 1.6447e-09 | 1.159e-10 | 13201.195
103224.828 | 2.2389e-08 | 3.0822e-08 | 7.3747e-10 | 3.2851e-08 | 2.8199e-08 | 1.4028e-09 | 3.3212e-09 | 1.632e-09 | 1.1352e-10 | 13213.359
103236.992 | 2.2489e-08 | 3.0621e-08 | 7.2845e-10 | 3.2303e-08 | 2.8058e-08 | 1.4102e-09 | 3.2691e-09 | 1.6337e-09 | 1.1382e-10 | 13225.523
103249.164 | 2.2718e-08 | 3.0682e-08 | 7.3117e-10 | 3.2689e-08 | 2.7901e-08 | 1.3925e-09 | 3.2693e-09 | 1.6393e-09 | 1.1357e-10 | 13237.695
103261.328 | 2.2424e-08 | 3.0336e-08 | 7.2531e-10 | 3.2324e-08 | 2.7868e-08 | 1.382e-09 | 3.2724e-09 | 1.6216e-09 | 1.1208e-10 | 13249.859
103273.492 | 2.2059e-08 | 3.0235e-08 | 7.2951e-10 | 3.2052e-08 | 2.7363e-08 | 1.3733e-09 | 3.2217e-09 | 1.6057e-09 | 1.1119e-10 | 13262.023
103285.664 | 2.2038e-08 | 3.0131e-08 | 7.2321e-10 | 3.2446e-08 | 2.7945e-08 | 1.3991e-09 | 3.2923e-09 | 1.6478e-09 | 1.1323e-10 | 13274.195
103297.828 | 2.211e-08 | 3.0418e-08 | 7.2745e-10 | 3.2655e-08 | 2.7764e-08 | 1.4005e-09 | 3.2822e-09 | 1.6247e-09 | 1.1365e-10 | 13286.359
103310 | 2.2018e-08 | 3.0462e-08 | 7.2148e-10 | 3.2252e-08 | 2.7607e-08 | 1.3926e-09 | 3.2444e-09 | 1.6164e-09 | 1.1359e-10 | 13298.531
103322.164 | 2.2145e-08 | 3.0465e-08 | 7.3e-10 | 3.1853e-08 | 2.7962e-08 | 1.3831e-09 | 3.2176e-09 | 1.6064e-09 | 1.1315e-10 | 13310.695
103334.328 | 2.2503e-08 | 3.0058e-08 | 7.1611e-10 | 3.2073e-08 | 2.7661e-08 | 1.3969e-09 | 3.2829e-09 | 1.6465e-09 | 1.1457e-10 | 13322.859
103346.5 | 2.2757e-08 | 3.0236e-08 | 7.4189e-10 | 3.2157e-08 | 2.8139e-08 | 1.3907e-09 | 3.2549e-09 | 1.6175e-09 | 1.139e-10 | 13335.031
103358.664 | 2.2498e-08 | 3.0292e-08 | 7.1856e-10 | 3.1705e-08 | 2.8049e-08 | 1.3694e-09 | 3.2198e-09 | 1.5878e-09 | 1.1245e-10 | 13347.195
103370.828 | 2.2076e-08 | 2.9918e-08 | 7.192e-10 | 3.1929e-08 | 2.8012e-08 | 1.3858e-09 | 3.2492e-09 | 1.6369e-09 | 1.134e-10 | 13359.359
103383 | 2.2552e-08 | 3.0514e-08 | 7.3489e-10 | 3.2973e-08 | 2.8387e-08 | 1.3751e-09 | 3.2958e-09 | 1.6291e-09 | 1.1465e-10 | 13371.531
103395.164 | 2.2575e-08 | 3.0584e-08 | 7.2799e-10 | 3.2549e-08 | 2.7997e-08 | 1.3942e-09 | 3.2768e-09 | 1.6419e-09 | 1.143e-10 | 13383.695
103407.336 | 2.2063e-08 | 3.0652e-08 | 7.1844e-10 | 3.2581e-08 | 2.7735e-08 | 1.3748e-09 | 3.2249e-09 | 1.6204e-09 | 1.1209e-10 | 13395.867
103419.5 | 2.2518e-08 | 3.0326e-08 | 7.3119e-10 | 3.2241e-08 | 2.7892e-08 | 1.3921e-09 | 3.2529e-09 | 1.63e-09 | 1.1304e-10 | 13408.031
103431.664 | 2.228e-08 | 3.0731e-08 | 7.2555e-10 | 3.1849e-08 | 2.7761e-08 | 1.3589e-09 | 3.231e-09 | 1.6049e-09 | 1.1231e-10 | 13420.195
103443.836 | 2.1964e-08 | 3.0276e-08 | 7.2339e-10 | 3.2205e-08 | 2.7617e-08 | 1.351e-09 | 3.2545e-09 | 1.5986e-09 | 1.1488e-10 | 13432.367
103456 | 2.2169e-08 | 3.0208e-08 | 7.2106e-10 | 3.1833e-08 | 2.7797e-08 | 1.35e-09 | 3.22e-09 | 1.5944e-09 | 1.1248e-10 | 13444.531
103468.172 | 2.2212e-08 | 3.0435e-08 | 7.1596e-10 | 3.1638e-08 | 2.7599e-08 | 1.3477e-09 | 3.2059e-09 | 1.5879e-09 | 1.0985e-10 | 13456.703
103480.336 | 2.1997e-08 | 3.022e-08 | 7.1514e-10 | 3.1925e-08 | 2.7352e-08 | 1.3385e-09 | 3.189e-09 | 1.5705e-09 | 1.1032e-10 | 13468.867
103492.5 | 2.1865e-08 | 2.998e-08 | 7.0863e-10 | 3.0917e-08 | 2.735e-08 | 1.3319e-09 | 3.1776e-09 | 1.5726e-09 | 1.1176e-10 | 13481.031
103504.672 | 2.1734e-08 | 3.0166e-08 | 7.09e-10 | 3.168e-08 | 2.7643e-08 | 1.3364e-09 | 3.1974e-09 | 1.5805e-09 | 1.0992e-10 | 13493.203
103516.836 | 2.1997e-08 | 3.0303e-08 | 6.9907e-10 | 3.1919e-08 | 2.7153e-08 | 1.3386e-09 | 3.1774e-09 | 1.5787e-09 | 1.1034e-10 | 13505.367
103529 | 2.1768e-08 | 3.0116e-08 | 7.0105e-10 | 3.1638e-08 | 2.7106e-08 | 1.3226e-09 | 3.1372e-09 | 1.5418e-09 | 1.0839e-10 | 13517.531
103541.172 | 2.302e-08 | 3.0221e-08 | 7.0406e-10 | 3.1986e-08 | 2.7643e-08 | 1.3467e-09 | 3.1947e-09 | 1.6013e-09 | 1.1169e-10 | 13529.703
103553.336 | 2.2006e-08 | 3.0076e-08 | 7.1248e-10 | 3.1792e-08 | 2.7952e-08 | 1.3714e-09 | 3.1757e-09 | 1.5871e-09 | 1.1202e-10 | 13541.867
103565.508 | 2.1892e-08 | 3.0032e-08 | 7.384e-10 | 3.1598e-08 | 2.7721e-08 | 1.3726e-09 | 3.2356e-09 | 1.616e-09 | 1.1362e-10 | 13554.039
103577.672 | 2.2154e-08 | 3.067e-08 | 7.2872e-10 | 3.2032e-08 | 2.8024e-08 | 1.3795e-09 | 3.2557e-09 | 1.6108e-09 | 1.1335e-10 | 13566.203
103589.836 | 2.2257e-08 | 3.035e-08 | 7.1947e-10 | 3.1515e-08 | 2.7944e-08 | 1.3502e-09 | 3.2357e-09 | 1.6143e-09 | 1.1231e-10 | 13578.367
103602.008 | 2.2204e-08 | 3.0175e-08 | 7.2458e-10 | 3.1776e-08 | 2.7833e-08 | 1.3551e-09 | 3.2289e-09 | 1.6038e-09 | 1.1187e-10 | 13590.539
103614.172 | 2.2033e-08 | 3.0004e-08 | 7.2284e-10 | 3.218e-08 | 2.7556e-08 | 1.3567e-09 | 3.197e-09 | 1.5951e-09 | 1.112e-10 | 13602.703
103626.336 | 2.2131e-08 | 3.0006e-08 | 7.1034e-10 | 3.1458e-08 | 2.757e-08 | 1.3512e-09 | 3.1913e-09 | 1.5931e-09 | 1.1103e-10 | 13614.867
103638.508 | 2.1962e-08 | 2.9646e-08 | 7.0726e-10 | 3.1384e-08 | 2.7512e-08 | 1.3408e-09 | 3.1643e-09 | 1.5744e-09 | 1.1187e-10 | 13627.039
103650.672 | 2.2013e-08 | 3.0041e-08 | 7.1054e-10 | 3.1219e-08 | 2.7486e-08 | 1.3525e-09 | 3.1997e-09 | 1.5949e-09 | 1.1214e-10 | 13639.203
103662.844 | 2.2196e-08 | 2.9791e-08 | 7.29e-10 | 3.224e-08 | 2.7875e-08 | 1.3617e-09 | 3.2985e-09 | 1.6373e-09 | 1.1427e-10 | 13651.375
103675.008 | 2.2762e-08 | 3.0476e-08 | 7.308e-10 | 3.26e-08 | 2.8365e-08 | 1.3898e-09 | 3.3131e-09 | 1.6379e-09 | 1.1351e-10 | 13663.539
103687.172 | 2.2723e-08 | 3.0784e-08 | 7.2038e-10 | 3.2159e-08 | 2.8008e-08 | 1.372e-09 | 3.2354e-09 | 1.6259e-09 | 1.1416e-10 | 13675.703
103699.344 | 2.2273e-08 | 3.0537e-08 | 7.276e-10 | 3.1827e-08 | 2.7596e-08 | 1.37e-09 | 3.1981e-09 | 1.6225e-09 | 1.1315e-10 | 13687.875
103711.508 | 2.2431e-08 | 3.0214e-08 | 7.1889e-10 | 3.201e-08 | 2.7732e-08 | 1.3632e-09 | 3.2209e-09 | 1.6011e-09 | 1.132e-10 | 13700.039
103723.672 | 2.2334e-08 | 3.0461e-08 | 7.2137e-10 | 3.1842e-08 | 2.7933e-08 | 1.3765e-09 | 3.2405e-09 | 1.6126e-09 | 1.1317e-10 | 13712.203
103735.844 | 2.2027e-08 | 3.0268e-08 | 7.149e-10 | 3.1653e-08 | 2.7565e-08 | 1.3541e-09 | 3.2052e-09 | 1.6013e-09 | 1.1083e-10 | 13724.375
103748.008 | 2.1911e-08 | 3.0355e-08 | 7.1239e-10 | 3.1804e-08 | 2.7559e-08 | 1.3609e-09 | 3.2198e-09 | 1.5809e-09 | 1.1062e-10 | 13736.539
103760.18 | 2.2458e-08 | 2.9526e-08 | 7.2346e-10 | 3.1244e-08 | 2.7561e-08 | 1.3671e-09 | 3.2116e-09 | 1.606e-09 | 1.1297e-10 | 13748.711
103772.344 | 2.1997e-08 | 3.0189e-08 | 7.2488e-10 | 3.1337e-08 | 2.7662e-08 | 1.3489e-09 | 3.1745e-09 | 1.6097e-09 | 1.127e-10 | 13760.875
103784.508 | 2.1861e-08 | 2.9904e-08 | 7.1575e-10 | 3.1734e-08 | 2.7496e-08 | 1.3556e-09 | 3.231e-09 | 1.6029e-09 | 1.1317e-10 | 13773.039
103796.68 | 2.2255e-08 | 2.9897e-08 | 7.2195e-10 | 3.2113e-08 | 2.8078e-08 | 1.3734e-09 | 3.2509e-09 | 1.6257e-09 | 1.1469e-10 | 13785.211
103808.844 | 2.2622e-08 | 3.0852e-08 | 7.3512e-10 | 3.1975e-08 | 2.8255e-08 | 1.3794e-09 | 3.2729e-09 | 1.6161e-09 | 1.1328e-10 | 13797.375
103821.008 | 2.2401e-08 | 3.0009e-08 | 7.2821e-10 | 3.2059e-08 | 2.7687e-08 | 1.3613e-09 | 3.1757e-09 | 1.6052e-09 | 1.1293e-10 | 13809.539
103833.18 | 2.204e-08 | 3.05e-08 | 7.2067e-10 | 3.2106e-08 | 2.7631e-08 | 1.3498e-09 | 3.2321e-09 | 1.6035e-09 | 1.131e-10 | 13821.711
103845.344 | 2.238e-08 | 3.0389e-08 | 7.1589e-10 | 3.1375e-08 | 2.7541e-08 | 1.3701e-09 | 3.2513e-09 | 1.6097e-09 | 1.1216e-10 | 13833.875
103857.516 | 2.1861e-08 | 3.035e-08 | 7.2491e-10 | 3.1193e-08 | 2.7572e-08 | 1.3709e-09 | 3.2047e-09 | 1.5806e-09 | 1.1151e-10 | 13846.047
103869.68 | 2.2203e-08 | 3.0193e-08 | 7.1332e-10 | 3.1271e-08 | 2.738e-08 | 1.3435e-09 | 3.1735e-09 | 1.5715e-09 | 1.0922e-10 | 13858.211
103881.844 | 2.1901e-08 | 3.0054e-08 | 7.0388e-10 | 3.1359e-08 | 2.7525e-08 | 1.3434e-09 | 3.172e-09 | 1.5625e-09 | 1.0982e-10 | 13870.375
103894.016 | 2.1943e-08 | 3.0183e-08 | 7.1067e-10 | 3.1543e-08 | 2.7426e-08 | 1.3489e-09 | 3.1542e-09 | 1.5726e-09 | 1.102e-10 | 13882.547
103906.18 | 2.202e-08 | 3.017e-08 | 7.0964e-10 | 3.1256e-08 | 2.7524e-08 | 1.3441e-09 | 3.1865e-09 | 1.5643e-09 | 1.1034e-10 | 13894.711
103918.344 | 2.1522e-08 | 3.0424e-08 | 6.9953e-10 | 3.1101e-08 | 2.7266e-08 | 1.3318e-09 | 3.1778e-09 | 1.56e-09 | 1.0975e-10 | 13906.875
103930.516 | 2.2458e-08 | 2.9742e-08 | 7.0643e-10 | 3.0913e-08 | 2.7385e-08 | 1.3376e-09 | 3.1061e-09 | 1.534e-09 | 1.0892e-10 | 13919.047
103942.68 | 2.1497e-08 | 2.9984e-08 | 7.0491e-10 | 3.0831e-08 | 2.7451e-08 | 1.3488e-09 | 3.154e-09 | 1.5488e-09 | 1.0873e-10 | 13931.211
103954.852 | 2.1588e-08 | 2.9947e-08 | 7.013e-10 | 3.0971e-08 | 2.6511e-08 | 1.3282e-09 | 3.0939e-09 | 1.5577e-09 | 1.117e-10 | 13943.383
103967.016 | 2.2365e-08 | 3.0184e-08 | 7.2233e-10 | 3.1492e-08 | 2.7821e-08 | 1.3626e-09 | 3.1835e-09 | 1.5871e-09 | 1.1362e-10 | 13955.547
103979.18 | 2.226e-08 | 3.0333e-08 | 7.2222e-10 | 3.1691e-08 | 2.7774e-08 | 1.3648e-09 | 3.1806e-09 | 1.5665e-09 | 1.1167e-10 | 13967.711
103991.352 | 2.1875e-08 | 3.0407e-08 | 7.1991e-10 | 3.1319e-08 | 2.744e-08 | 1.355e-09 | 3.1298e-09 | 1.5784e-09 | 1.1037e-10 | 13979.883
104003.516 | 2.1935e-08 | 3.0127e-08 | 7.0533e-10 | 3.1103e-08 | 2.7529e-08 | 1.3461e-09 | 3.1513e-09 | 1.5715e-09 | 1.1131e-10 | 13992.047
104015.68 | 2.1859e-08 | 2.9763e-08 | 7.0549e-10 | 3.1376e-08 | 2.7346e-08 | 1.3582e-09 | 3.1399e-09 | 1.5855e-09 | 1.1165e-10 | 14004.211
104027.852 | 2.2102e-08 | 2.9786e-08 | 7.1143e-10 | 3.1356e-08 | 2.7331e-08 | 1.3519e-09 | 3.1652e-09 | 1.5655e-09 | 1.1123e-10 | 14016.383
104040.016 | 2.2752e-08 | 3.0381e-08 | 7.2281e-10 | 3.2273e-08 | 2.7782e-08 | 1.3607e-09 | 3.2383e-09 | 1.6036e-09 | 1.116e-10 | 14028.547
104052.188 | 2.2031e-08 | 3.0217e-08 | 7.1752e-10 | 3.1747e-08 | 2.7645e-08 | 1.349e-09 | 3.2125e-09 | 1.6057e-09 | 1.1267e-10 | 14040.719
104064.352 | 2.1922e-08 | 3.0174e-08 | 7.1282e-10 | 3.1462e-08 | 2.7422e-08 | 1.3632e-09 | 3.2173e-09 | 1.5957e-09 | 1.1287e-10 | 14052.883
104076.516 | 2.1915e-08 | 3.0012e-08 | 7.2949e-10 | 3.1741e-08 | 2.7819e-08 | 1.3511e-09 | 3.2121e-09 | 1.604e-09 | 1.1206e-10 | 14065.047
104088.688 | 2.2379e-08 | 3.0382e-08 | 7.3196e-10 | 3.1907e-08 | 2.7901e-08 | 1.3742e-09 | 3.2309e-09 | 1.6105e-09 | 1.1308e-10 | 14077.219
104100.852 | 2.2183e-08 | 2.9994e-08 | 7.3083e-10 | 3.2171e-08 | 2.7966e-08 | 1.3615e-09 | 3.2347e-09 | 1.6032e-09 | 1.1271e-10 | 14089.383
104113.016 | 2.2116e-08 | 2.9947e-08 | 7.2441e-10 | 3.1286e-08 | 2.7494e-08 | 1.3458e-09 | 3.1952e-09 | 1.6256e-09 | 1.1306e-10 | 14101.547
104125.188 | 2.2373e-08 | 3.0422e-08 | 7.2549e-10 | 3.1227e-08 | 2.7853e-08 | 1.3499e-09 | 3.1996e-09 | 1.5872e-09 | 1.1096e-10 | 14113.719
104137.352 | 2.1683e-08 | 2.9916e-08 | 7.1364e-10 | 3.1434e-08 | 2.7455e-08 | 1.3393e-09 | 3.1975e-09 | 1.5944e-09 | 1.1395e-10 | 14125.883
104149.523 | 2.2165e-08 | 3.0179e-08 | 7.2435e-10 | 3.217e-08 | 2.801e-08 | 1.3497e-09 | 3.2207e-09 | 1.6196e-09 | 1.1227e-10 | 14138.054
104161.688 | 2.1924e-08 | 3.0252e-08 | 7.3105e-10 | 3.1898e-08 | 2.8138e-08 | 1.3602e-09 | 3.2289e-09 | 1.5946e-09 | 1.1313e-10 | 14150.219
104173.852 | 2.206e-08 | 3.0098e-08 | 7.2607e-10 | 3.1872e-08 | 2.7958e-08 | 1.3727e-09 | 3.2615e-09 | 1.6098e-09 | 1.1304e-10 | 14162.383
104186.023 | 2.2641e-08 | 3.0096e-08 | 7.2681e-10 | 3.1459e-08 | 2.792e-08 | 1.3485e-09 | 3.1788e-09 | 1.588e-09 | 1.1266e-10 | 14174.554
104198.188 | 2.1982e-08 | 2.9908e-08 | 7.1582e-10 | 3.1558e-08 | 2.7723e-08 | 1.3498e-09 | 3.2317e-09 | 1.5807e-09 | 1.1188e-10 | 14186.719
104210.352 | 2.2848e-08 | 2.9912e-08 | 7.1421e-10 | 3.1232e-08 | 2.7834e-08 | 1.3471e-09 | 3.1755e-09 | 1.5775e-09 | 1.1076e-10 | 14198.883
104222.523 | 2.1936e-08 | 3.0014e-08 | 7.2279e-10 | 3.1502e-08 | 2.7771e-08 | 1.3462e-09 | 3.1574e-09 | 1.572e-09 | 1.1141e-10 | 14211.054
104234.688 | 2.2106e-08 | 3.0261e-08 | 7.1835e-10 | 3.1455e-08 | 2.7769e-08 | 1.3456e-09 | 3.1889e-09 | 1.574e-09 | 1.113e-10 | 14223.219
104246.859 | 2.1846e-08 | 3.0329e-08 | 7.1215e-10 | 3.1199e-08 | 2.7673e-08 | 1.345e-09 | 3.1433e-09 | 1.5763e-09 | 1.1257e-10 | 14235.39
104259.023 | 2.2192e-08 | 2.9975e-08 | 7.0589e-10 | 3.1067e-08 | 2.7514e-08 | 1.3257e-09 | 3.1441e-09 | 1.5645e-09 | 1.113e-10 | 14247.554
104271.188 | 2.2237e-08 | 2.9795e-08 | 7.1175e-10 | 3.1068e-08 | 2.7537e-08 | 1.3442e-09 | 3.176e-09 | 1.5636e-09 | 1.1058e-10 | 14259.719
104283.359 | 2.165e-08 | 3.006e-08 | 7.0774e-10 | 3.1256e-08 | 2.7524e-08 | 1.35e-09 | 3.1829e-09 | 1.5757e-09 | 1.1223e-10 | 14271.89
104295.523 | 2.2007e-08 | 3.0104e-08 | 7.2931e-10 | 3.1197e-08 | 2.821e-08 | 1.352e-09 | 3.2503e-09 | 1.5945e-09 | 1.1377e-10 | 14284.054
104307.688 | 2.2359e-08 | 3.0363e-08 | 7.3334e-10 | 3.1822e-08 | 2.8341e-08 | 1.3548e-09 | 3.2458e-09 | 1.6195e-09 | 1.1307e-10 | 14296.219
104319.859 | 2.2263e-08 | 3.0738e-08 | 7.2521e-10 | 3.1751e-08 | 2.8044e-08 | 1.3623e-09 | 3.2264e-09 | 1.6172e-09 | 1.1356e-10 | 14308.39
104332.023 | 2.2349e-08 | 3.0525e-08 | 7.334e-10 | 3.1854e-08 | 2.7807e-08 | 1.3656e-09 | 3.2653e-09 | 1.6081e-09 | 1.1349e-10 | 14320.554
104344.195 | 2.2415e-08 | 3.0519e-08 | 7.3219e-10 | 3.1657e-08 | 2.8034e-08 | 1.3541e-09 | 3.2419e-09 | 1.6018e-09 | 1.1192e-10 | 14332.726
104356.359 | 2.2335e-08 | 3.0975e-08 | 7.3337e-10 | 3.1925e-08 | 2.8025e-08 | 1.3661e-09 | 3.2749e-09 | 1.623e-09 | 1.1444e-10 | 14344.89
104368.523 | 2.2528e-08 | 3.0617e-08 | 7.3627e-10 | 3.1913e-08 | 2.8413e-08 | 1.3708e-09 | 3.2789e-09 | 1.62e-09 | 1.1487e-10 | 14357.054
104380.695 | 2.24e-08 | 3.1287e-08 | 7.4035e-10 | 3.1685e-08 | 2.796e-08 | 1.3627e-09 | 3.2027e-09 | 1.5901e-09 | 1.1273e-10 | 14369.226
104392.859 | 2.2288e-08 | 3.0233e-08 | 7.173e-10 | 3.1062e-08 | 2.8146e-08 | 1.341e-09 | 3.1781e-09 | 1.5951e-09 | 1.1249e-10 | 14381.39
104405.023 | 2.2462e-08 | 3.0484e-08 | 7.2962e-10 | 3.1795e-08 | 2.7847e-08 | 1.3594e-09 | 3.2277e-09 | 1.6295e-09 | 1.1502e-10 | 14393.554
104417.195 | 2.2277e-08 | 3.0847e-08 | 7.2377e-10 | 3.1536e-08 | 2.7705e-08 | 1.355e-09 | 3.2289e-09 | 1.606e-09 | 1.1415e-10 | 14405.726
104429.359 | 2.2466e-08 | 3.0628e-08 | 7.1562e-10 | 3.1391e-08 | 2.8194e-08 | 1.3475e-09 | 3.1822e-09 | 1.5881e-09 | 1.1364e-10 | 14417.89
104441.531 | 2.2726e-08 | 3.0657e-08 | 7.1506e-10 | 3.1051e-08 | 2.7816e-08 | 1.3354e-09 | 3.2044e-09 | 1.5821e-09 | 1.1257e-10 | 14430.062
104453.695 | 2.2155e-08 | 3.0137e-08 | 7.1811e-10 | 3.065e-08 | 2.7363e-08 | 1.3246e-09 | 3.1817e-09 | 1.5583e-09 | 1.1207e-10 | 14442.226
104465.859 | 2.1866e-08 | 3.0021e-08 | 7.0589e-10 | 3.0934e-08 | 2.7727e-08 | 1.3297e-09 | 3.1665e-09 | 1.5764e-09 | 1.1036e-10 | 14454.39
104478.031 | 2.1833e-08 | 3.0441e-08 | 7.0526e-10 | 3.0667e-08 | 2.7545e-08 | 1.3425e-09 | 3.1699e-09 | 1.5821e-09 | 1.1008e-10 | 14466.562
104490.195 | 2.1995e-08 | 3.023e-08 | 7.1766e-10 | 3.1176e-08 | 2.7789e-08 | 1.361e-09 | 3.1704e-09 | 1.5671e-09 | 1.1217e-10 | 14478.726
104502.359 | 2.1893e-08 | 3.082e-08 | 7.1043e-10 | 3.1031e-08 | 2.7941e-08 | 1.3448e-09 | 3.1879e-09 | 1.5699e-09 | 1.1143e-10 | 14490.89
104514.531 | 2.1808e-08 | 3.0485e-08 | 7.0085e-10 | 3.0798e-08 | 2.7764e-08 | 1.3448e-09 | 3.1594e-09 | 1.561e-09 | 1.0982e-10 | 14503.062
104526.695 | 2.1737e-08 | 3.0347e-08 | 7.035e-10 | 3.0416e-08 | 2.7651e-08 | 1.3202e-09 | 3.1171e-09 | 1.5372e-09 | 1.0919e-10 | 14515.226
104538.867 | 2.2506e-08 | 3.0342e-08 | 7.2481e-10 | 3.1117e-08 | 2.765e-08 | 1.3393e-09 | 3.1605e-09 | 1.5657e-09 | 1.1301e-10 | 14527.398
104551.031 | 2.2476e-08 | 3.0751e-08 | 7.4936e-10 | 3.1508e-08 | 2.7791e-08 | 1.5485e-09 | 3.2659e-09 | 1.6234e-09 | 1.1453e-10 | 14539.562
104563.195 | 2.2742e-08 | 3.0738e-08 | 7.4224e-10 | 3.1178e-08 | 2.7821e-08 | 1.5655e-09 | 3.1612e-09 | 1.5799e-09 | 1.1305e-10 | 14551.726
104575.367 | 2.2471e-08 | 3.0369e-08 | 7.493e-10 | 3.124e-08 | 2.7877e-08 | 1.564e-09 | 3.1773e-09 | 1.5776e-09 | 1.1211e-10 | 14563.898
104587.531 | 2.2433e-08 | 3.0517e-08 | 7.3823e-10 | 3.1336e-08 | 2.7939e-08 | 1.5747e-09 | 3.1929e-09 | 1.5803e-09 | 1.1368e-10 | 14576.062
104599.695 | 2.236e-08 | 2.9918e-08 | 7.3815e-10 | 3.1087e-08 | 2.7699e-08 | 1.5595e-09 | 3.2163e-09 | 1.5766e-09 | 1.1142e-10 | 14588.226
104611.867 | 2.2417e-08 | 3.0424e-08 | 7.467e-10 | 3.1224e-08 | 2.773e-08 | 1.5635e-09 | 3.1929e-09 | 1.5815e-09 | 1.1143e-10 | 14600.398
104624.031 | 2.2628e-08 | 3.0132e-08 | 7.3646e-10 | 3.1115e-08 | 2.8186e-08 | 1.5349e-09 | 3.215e-09 | 1.5924e-09 | 1.1375e-10 | 14612.562
104636.203 | 2.2044e-08 | 3.0312e-08 | 7.396e-10 | 3.1162e-08 | 2.7926e-08 | 1.5362e-09 | 3.1989e-09 | 1.5684e-09 | 1.1234e-10 | 14624.734
104648.367 | 2.2399e-08 | 3.0275e-08 | 7.3543e-10 | 3.1331e-08 | 2.7573e-08 | 1.5267e-09 | 3.1833e-09 | 1.5713e-09 | 1.1353e-10 | 14636.898
104660.531 | 2.2396e-08 | 2.9873e-08 | 7.3075e-10 | 3.0989e-08 | 2.7521e-08 | 1.5195e-09 | 3.1553e-09 | 1.5458e-09 | 1.1153e-10 | 14649.062
104672.703 | 2.2141e-08 | 2.9953e-08 | 7.272e-10 | 3.1001e-08 | 2.7664e-08 | 1.4976e-09 | 3.159e-09 | 1.5519e-09 | 1.1128e-10 | 14661.234
104684.867 | 2.2167e-08 | 3.0274e-08 | 7.344e-10 | 3.1132e-08 | 2.7735e-08 | 1.5136e-09 | 3.1722e-09 | 1.5644e-09 | 1.1146e-10 | 14673.398
104697.031 | 2.2213e-08 | 3.0074e-08 | 7.3161e-10 | 3.099e-08 | 2.7559e-08 | 1.5213e-09 | 3.2247e-09 | 1.5843e-09 | 1.1294e-10 | 14685.562
104709.203 | 2.221e-08 | 3.0096e-08 | 7.3984e-10 | 3.1532e-08 | 2.8223e-08 | 1.5144e-09 | 3.2295e-09 | 1.5923e-09 | 1.1444e-10 | 14697.734
104721.367 | 2.2564e-08 | 3.0848e-08 | 7.5313e-10 | 3.1817e-08 | 2.8337e-08 | 1.5241e-09 | 3.2287e-09 | 1.6087e-09 | 1.1411e-10 | 14709.898
104733.539 | 2.2399e-08 | 3.053e-08 | 7.4084e-10 | 3.1051e-08 | 2.7617e-08 | 1.4982e-09 | 3.1651e-09 | 1.5773e-09 | 1.1226e-10 | 14722.07
104745.703 | 2.221e-08 | 2.9989e-08 | 7.276e-10 | 3.1031e-08 | 2.7863e-08 | 1.5286e-09 | 3.1824e-09 | 1.5682e-09 | 1.122e-10 | 14734.234
104757.867 | 2.213e-08 | 3.0192e-08 | 7.2267e-10 | 3.1256e-08 | 2.7874e-08 | 1.5067e-09 | 3.1313e-09 | 1.5533e-09 | 1.1166e-10 | 14746.398
104770.039 | 2.1898e-08 | 2.9855e-08 | 7.2867e-10 | 3.0585e-08 | 2.7593e-08 | 1.5101e-09 | 3.1388e-09 | 1.5403e-09 | 1.1052e-10 | 14758.57
104782.203 | 2.2058e-08 | 2.9733e-08 | 7.1846e-10 | 3.0255e-08 | 2.7369e-08 | 1.52e-09 | 3.132e-09 | 1.5974e-09 | 1.1243e-10 | 14770.734
104794.367 | 2.2536e-08 | 3.0348e-08 | 7.3262e-10 | 3.1039e-08 | 2.7921e-08 | 1.5379e-09 | 3.1849e-09 | 1.5879e-09 | 1.1329e-10 | 14782.898
104806.539 | 2.2493e-08 | 3.0149e-08 | 7.5108e-10 | 3.1552e-08 | 2.8283e-08 | 1.5653e-09 | 3.2182e-09 | 1.5966e-09 | 1.1334e-10 | 14795.07
104818.703 | 2.2582e-08 | 3.0426e-08 | 7.4159e-10 | 3.1065e-08 | 2.7909e-08 | 1.5321e-09 | 3.1671e-09 | 1.5845e-09 | 1.1164e-10 | 14807.234
104830.875 | 2.213e-08 | 2.9845e-08 | 7.354e-10 | 3.0955e-08 | 2.7919e-08 | 1.5379e-09 | 3.163e-09 | 1.5816e-09 | 1.1305e-10 | 14819.406
104843.039 | 2.2364e-08 | 3.0422e-08 | 7.3543e-10 | 3.1082e-08 | 2.7823e-08 | 1.523e-09 | 3.1487e-09 | 1.5692e-09 | 1.1267e-10 | 14831.57
104855.203 | 2.235e-08 | 3.0109e-08 | 7.4328e-10 | 3.1233e-08 | 2.7901e-08 | 1.5414e-09 | 3.1915e-09 | 1.5978e-09 | 1.1264e-10 | 14843.734
104867.375 | 2.21e-08 | 3.0229e-08 | 7.418e-10 | 3.1338e-08 | 2.7861e-08 | 1.523e-09 | 3.1324e-09 | 1.556e-09 | 1.109e-10 | 14855.906
104879.539 | 2.2226e-08 | 3.014e-08 | 7.3245e-10 | 3.0717e-08 | 2.7863e-08 | 1.5118e-09 | 3.1609e-09 | 1.5597e-09 | 1.1113e-10 | 14868.07
104891.703 | 2.1918e-08 | 2.9953e-08 | 7.2282e-10 | 3.0592e-08 | 2.748e-08 | 1.486e-09 | 3.1358e-09 | 1.5603e-09 | 1.1129e-10 | 14880.234
104903.875 | 2.1909e-08 | 2.9777e-08 | 7.1635e-10 | 3.0549e-08 | 2.7181e-08 | 1.4889e-09 | 3.1102e-09 | 1.5337e-09 | 1.1074e-10 | 14892.406
104916.039 | 2.1564e-08 | 2.9593e-08 | 7.2359e-10 | 3.0778e-08 | 2.7634e-08 | 1.4976e-09 | 3.1287e-09 | 1.5609e-09 | 1.1066e-10 | 14904.57
104928.211 | 2.224e-08 | 3.0068e-08 | 7.1749e-10 | 3.0897e-08 | 2.7669e-08 | 1.4883e-09 | 3.1028e-09 | 1.552e-09 | 1.099e-10 | 14916.742
104940.375 | 2.1629e-08 | 2.9686e-08 | 7.0729e-10 | 3.0671e-08 | 2.7216e-08 | 1.4918e-09 | 3.083e-09 | 1.5381e-09 | 1.1143e-10 | 14928.906
104952.539 | 2.1858e-08 | 2.9895e-08 | 7.1837e-10 | 3.0585e-08 | 2.7709e-08 | 1.5013e-09 | 3.1058e-09 | 1.5553e-09 | 1.1062e-10 | 14941.07
104964.711 | 2.2186e-08 | 3.0207e-08 | 7.2078e-10 | 3.076e-08 | 2.788e-08 | 1.4698e-09 | 3.122e-09 | 1.558e-09 | 1.1118e-10 | 14953.242
104976.875 | 2.2102e-08 | 3.0029e-08 | 7.2433e-10 | 3.0729e-08 | 2.7722e-08 | 1.5037e-09 | 3.1231e-09 | 1.57e-09 | 1.1236e-10 | 14965.406
104989.047 | 2.2077e-08 | 3.0322e-08 | 7.2485e-10 | 3.0996e-08 | 2.7811e-08 | 1.4875e-09 | 3.1005e-09 | 1.551e-09 | 1.1216e-10 | 14977.578
105001.211 | 2.2002e-08 | 2.9871e-08 | 7.258e-10 | 3.0772e-08 | 2.751e-08 | 1.4551e-09 | 3.0993e-09 | 1.5354e-09 | 1.1033e-10 | 14989.742
105013.375 | 2.2996e-08 | 2.9692e-08 | 7.1546e-10 | 3.0615e-08 | 2.7453e-08 | 1.483e-09 | 3.1496e-09 | 1.5607e-09 | 1.1189e-10 | 15001.906
105025.547 | 2.1537e-08 | 2.9499e-08 | 7.1201e-10 | 3.0448e-08 | 2.7635e-08 | 1.4917e-09 | 3.0987e-09 | 1.5625e-09 | 1.1e-10 | 15014.078
105037.711 | 2.1972e-08 | 2.9898e-08 | 7.0844e-10 | 3.0975e-08 | 2.7457e-08 | 1.4695e-09 | 3.145e-09 | 1.5545e-09 | 1.1031e-10 | 15026.242
105049.875 | 2.2141e-08 | 2.9713e-08 | 7.3439e-10 | 3.1066e-08 | 2.7709e-08 | 1.454e-09 | 3.1466e-09 | 1.5606e-09 | 1.1124e-10 | 15038.406
105062.047 | 2.2149e-08 | 3.0026e-08 | 7.1657e-10 | 3.0876e-08 | 2.7706e-08 | 1.4706e-09 | 3.1391e-09 | 1.5596e-09 | 1.1199e-10 | 15050.578
105074.211 | 2.19e-08 | 3.0078e-08 | 7.2568e-10 | 3.1135e-08 | 2.7844e-08 | 1.4915e-09 | 3.1507e-09 | 1.5642e-09 | 1.1257e-10 | 15062.742
105086.383 | 2.2249e-08 | 3.0308e-08 | 7.2336e-10 | 3.1098e-08 | 2.7653e-08 | 1.4743e-09 | 3.1883e-09 | 1.5787e-09 | 1.1371e-10 | 15074.914
105098.547 | 2.2407e-08 | 3.0436e-08 | 7.2854e-10 | 3.1073e-08 | 2.7778e-08 | 1.4584e-09 | 3.163e-09 | 1.5636e-09 | 1.1225e-10 | 15087.078
105110.711 | 2.2124e-08 | 3.0274e-08 | 7.1872e-10 | 3.0814e-08 | 2.7987e-08 | 1.4583e-09 | 3.1687e-09 | 1.5593e-09 | 1.1324e-10 | 15099.242
105122.883 | 2.2021e-08 | 2.9962e-08 | 7.1996e-10 | 3.0813e-08 | 2.793e-08 | 1.4605e-09 | 3.1433e-09 | 1.5583e-09 | 1.1099e-10 | 15111.414
105135.047 | 2.2298e-08 | 3.0228e-08 | 7.2672e-10 | 3.0491e-08 | 2.7334e-08 | 1.4503e-09 | 3.0941e-09 | 1.5475e-09 | 1.0978e-10 | 15123.578
105147.211 | 2.1646e-08 | 2.9475e-08 | 7.153e-10 | 2.9933e-08 | 2.6998e-08 | 1.4438e-09 | 3.1006e-09 | 1.5133e-09 | 1.0921e-10 | 15135.742
105159.383 | 2.1863e-08 | 2.9708e-08 | 7.1061e-10 | 3.006e-08 | 2.7025e-08 | 1.4467e-09 | 3.1066e-09 | 1.5259e-09 | 1.0879e-10 | 15147.914
105171.547 | 2.179e-08 | 3.0004e-08 | 7.1046e-10 | 3.0125e-08 | 2.7246e-08 | 1.4598e-09 | 3.1244e-09 | 1.5623e-09 | 1.1069e-10 | 15160.078
105183.719 | 2.1818e-08 | 3.0141e-08 | 7.2349e-10 | 3.093e-08 | 2.7619e-08 | 1.4581e-09 | 3.1306e-09 | 1.5418e-09 | 1.1198e-10 | 15172.25
105195.883 | 2.1992e-08 | 2.9903e-08 | 7.2103e-10 | 3.0539e-08 | 2.6977e-08 | 1.449e-09 | 3.1158e-09 | 1.5578e-09 | 1.113e-10 | 15184.414
105208.047 | 2.2036e-08 | 2.9711e-08 | 7.1141e-10 | 3.0302e-08 | 2.6789e-08 | 1.4173e-09 | 3.1122e-09 | 1.5468e-09 | 1.0913e-10 | 15196.578
105220.219 | 2.134e-08 | 2.9931e-08 | 6.9618e-10 | 3.0496e-08 | 2.7039e-08 | 1.4286e-09 | 3.1103e-09 | 1.5156e-09 | 1.0746e-10 | 15208.75
105232.383 | 2.1422e-08 | 2.958e-08 | 6.9474e-10 | 2.9701e-08 | 2.67e-08 | 1.3989e-09 | 3.0251e-09 | 1.5031e-09 | 1.0708e-10 | 15220.914
105244.547 | 2.1041e-08 | 2.9382e-08 | 6.8472e-10 | 3.0125e-08 | 2.682e-08 | 1.4092e-09 | 3.0307e-09 | 1.5025e-09 | 1.0757e-10 | 15233.078
105256.719 | 2.1535e-08 | 2.9553e-08 | 6.9815e-10 | 2.9668e-08 | 2.6996e-08 | 1.4023e-09 | 3.0399e-09 | 1.5047e-09 | 1.0708e-10 | 15245.25
105268.883 | 2.1572e-08 | 2.9184e-08 | 6.9848e-10 | 3.0101e-08 | 2.6808e-08 | 1.4063e-09 | 3.0445e-09 | 1.4984e-09 | 1.0873e-10 | 15257.414
105281.055 | 2.174e-08 | 2.945e-08 | 6.9439e-10 | 2.9915e-08 | 2.7269e-08 | 1.4116e-09 | 3.058e-09 | 1.5083e-09 | 1.081e-10 | 15269.586
105293.219 | 2.1248e-08 | 2.9613e-08 | 7.047e-10 | 2.9931e-08 | 2.7217e-08 | 1.4108e-09 | 3.0437e-09 | 1.5073e-09 | 1.0689e-10 | 15281.75
105305.383 | 2.1392e-08 | 2.959e-08 | 6.9847e-10 | 2.9781e-08 | 2.6928e-08 | 1.3956e-09 | 3.0388e-09 | 1.5054e-09 | 1.0709e-10 | 15293.914
105317.555 | 2.1433e-08 | 2.9662e-08 | 7.1643e-10 | 3.0076e-08 | 2.7358e-08 | 1.4215e-09 | 3.1361e-09 | 1.5303e-09 | 1.1103e-10 | 15306.086
105329.719 | 2.1732e-08 | 2.9843e-08 | 7.1748e-10 | 2.9895e-08 | 2.7525e-08 | 1.4405e-09 | 3.0884e-09 | 1.5486e-09 | 1.1107e-10 | 15318.25
105341.883 | 2.1795e-08 | 2.9654e-08 | 7.1959e-10 | 3.05e-08 | 2.7826e-08 | 1.4475e-09 | 3.1216e-09 | 1.522e-09 | 1.0943e-10 | 15330.414
105354.055 | 2.1604e-08 | 2.9609e-08 | 7.0583e-10 | 3.0156e-08 | 2.7374e-08 | 1.414e-09 | 3.0732e-09 | 1.5186e-09 | 1.0915e-10 | 15342.586
105366.219 | 2.178e-08 | 2.9821e-08 | 7.0961e-10 | 3.0084e-08 | 2.7259e-08 | 1.4053e-09 | 3.0801e-09 | 1.5232e-09 | 1.0978e-10 | 15354.75
105378.391 | 2.1401e-08 | 2.9403e-08 | 7.0399e-10 | 3.0015e-08 | 2.7271e-08 | 1.4139e-09 | 3.0883e-09 | 1.5204e-09 | 1.0886e-10 | 15366.922
105390.555 | 2.1577e-08 | 2.9309e-08 | 6.9728e-10 | 3.0027e-08 | 2.7001e-08 | 1.4001e-09 | 3.0741e-09 | 1.5254e-09 | 1.0824e-10 | 15379.086
105402.719 | 2.1428e-08 | 2.9721e-08 | 7.0224e-10 | 3.0171e-08 | 2.6872e-08 | 1.4155e-09 | 3.1208e-09 | 1.5186e-09 | 1.0935e-10 | 15391.25
105414.891 | 2.1644e-08 | 2.9417e-08 | 7.0587e-10 | 2.9965e-08 | 2.7024e-08 | 1.4279e-09 | 3.0418e-09 | 1.5165e-09 | 1.0911e-10 | 15403.422
105427.055 | 2.1516e-08 | 2.9526e-08 | 7.074e-10 | 3.0051e-08 | 2.725e-08 | 1.4191e-09 | 3.0767e-09 | 1.5046e-09 | 1.1014e-10 | 15415.586
105439.219 | 2.1631e-08 | 2.9762e-08 | 7.0006e-10 | 2.9817e-08 | 2.7082e-08 | 1.4224e-09 | 3.0193e-09 | 1.5158e-09 | 1.1013e-10 | 15427.75
105451.391 | 2.1763e-08 | 2.968e-08 | 7.122e-10 | 3.0353e-08 | 2.7485e-08 | 1.4337e-09 | 3.0236e-09 | 1.5271e-09 | 1.0857e-10 | 15439.922
105463.555 | 2.1914e-08 | 2.9265e-08 | 7.0648e-10 | 3.0009e-08 | 2.7042e-08 | 1.3979e-09 | 3.0717e-09 | 1.5349e-09 | 1.0817e-10 | 15452.086
105475.727 | 2.165e-08 | 2.9881e-08 | 7.0738e-10 | 3.0138e-08 | 2.7202e-08 | 1.4092e-09 | 3.0717e-09 | 1.5059e-09 | 1.0921e-10 | 15464.258
105487.891 | 2.1431e-08 | 2.9733e-08 | 7.004e-10 | 3.0142e-08 | 2.7127e-08 | 1.4121e-09 | 3.0746e-09 | 1.5252e-09 | 1.0872e-10 | 15476.422
105500.055 | 2.1483e-08 | 2.9987e-08 | 7.051e-10 | 3.0208e-08 | 2.7006e-08 | 1.401e-09 | 3.1076e-09 | 1.5322e-09 | 1.0958e-10 | 15488.586
105512.227 | 2.1747e-08 | 2.9762e-08 | 7.0258e-10 | 3.0422e-08 | 2.713e-08 | 1.4176e-09 | 3.0645e-09 | 1.5348e-09 | 1.0846e-10 | 15500.758
105524.391 | 2.2091e-08 | 2.9779e-08 | 7.149e-10 | 3.0377e-08 | 2.7293e-08 | 1.4149e-09 | 3.0941e-09 | 1.5264e-09 | 1.1029e-10 | 15512.922
105536.555 | 2.1868e-08 | 2.9648e-08 | 7.1833e-10 | 3.021e-08 | 2.7505e-08 | 1.4247e-09 | 3.0726e-09 | 1.5172e-09 | 1.0845e-10 | 15525.086
105548.727 | 2.168e-08 | 2.9535e-08 | 6.9811e-10 | 2.9804e-08 | 2.7093e-08 | 1.4022e-09 | 3.0265e-09 | 1.4828e-09 | 1.0697e-10 | 15537.258
105560.891 | 2.163e-08 | 2.9098e-08 | 6.8986e-10 | 2.9588e-08 | 2.6934e-08 | 1.3967e-09 | 3.0345e-09 | 1.4958e-09 | 1.0796e-10 | 15549.422
105573.063 | 2.1531e-08 | 2.9302e-08 | 6.9087e-10 | 2.9475e-08 | 2.6897e-08 | 1.3965e-09 | 3.0481e-09 | 1.4892e-09 | 1.0846e-10 | 15561.594
105585.227 | 2.1474e-08 | 2.9378e-08 | 6.9185e-10 | 2.9767e-08 | 2.6958e-08 | 1.4047e-09 | 3.0249e-09 | 1.5021e-09 | 1.0721e-10 | 15573.758
105597.391 | 2.1507e-08 | 2.9541e-08 | 6.9865e-10 | 3.0401e-08 | 2.7404e-08 | 1.4173e-09 | 3.0967e-09 | 1.5534e-09 | 1.0977e-10 | 15585.922
105609.563 | 2.1902e-08 | 2.9863e-08 | 7.1063e-10 | 3.0413e-08 | 2.7514e-08 | 1.43e-09 | 3.1122e-09 | 1.5462e-09 | 1.1035e-10 | 15598.094
105621.727 | 2.1649e-08 | 2.9848e-08 | 7.0736e-10 | 3.0569e-08 | 2.7601e-08 | 1.4265e-09 | 3.0952e-09 | 1.5352e-09 | 1.0979e-10 | 15610.258
105633.891 | 2.1909e-08 | 2.9967e-08 | 6.9934e-10 | 3.051e-08 | 2.7269e-08 | 1.4217e-09 | 3.0976e-09 | 1.541e-09 | 1.0957e-10 | 15622.422
105646.063 | 2.1848e-08 | 2.9813e-08 | 7.041e-10 | 3.0695e-08 | 2.7243e-08 | 1.4238e-09 | 3.1479e-09 | 1.5383e-09 | 1.107e-10 | 15634.594
105658.227 | 2.2236e-08 | 2.9686e-08 | 7.2588e-10 | 3.0437e-08 | 2.7527e-08 | 1.4362e-09 | 3.1622e-09 | 1.5573e-09 | 1.1177e-10 | 15646.758
105670.398 | 2.2144e-08 | 2.9498e-08 | 7.2767e-10 | 3.0646e-08 | 2.7507e-08 | 1.4405e-09 | 3.1538e-09 | 1.5482e-09 | 1.1193e-10 | 15658.929
105682.563 | 2.1997e-08 | 3.0089e-08 | 7.255e-10 | 3.0806e-08 | 2.7304e-08 | 1.4373e-09 | 3.1461e-09 | 1.5593e-09 | 1.1135e-10 | 15671.094
105694.727 | 2.1647e-08 | 2.9725e-08 | 7.2071e-10 | 3.0514e-08 | 2.7483e-08 | 1.4268e-09 | 3.0773e-09 | 1.5281e-09 | 1.0878e-10 | 15683.258
105706.898 | 2.1795e-08 | 2.9962e-08 | 7.1247e-10 | 3.0067e-08 | 2.7197e-08 | 1.4292e-09 | 3.1179e-09 | 1.5344e-09 | 1.1063e-10 | 15695.429
105719.063 | 2.1538e-08 | 2.9469e-08 | 7.1723e-10 | 3.0103e-08 | 2.7199e-08 | 1.4256e-09 | 3.0747e-09 | 1.5015e-09 | 1.0902e-10 | 15707.594
105731.227 | 2.1612e-08 | 2.9553e-08 | 7.0066e-10 | 3.026e-08 | 2.7066e-08 | 1.4122e-09 | 3.1156e-09 | 1.5277e-09 | 1.0864e-10 | 15719.758
105743.398 | 2.1569e-08 | 2.9491e-08 | 7.104e-10 | 2.9989e-08 | 2.7331e-08 | 1.4149e-09 | 3.0776e-09 | 1.5397e-09 | 1.0907e-10 | 15731.929
105755.563 | 2.1964e-08 | 2.9856e-08 | 7.1416e-10 | 3.0198e-08 | 2.7492e-08 | 1.4371e-09 | 3.1179e-09 | 1.5419e-09 | 1.1002e-10 | 15744.094
105767.734 | 2.1501e-08 | 2.9504e-08 | 7.2082e-10 | 3.0685e-08 | 2.7522e-08 | 1.4213e-09 | 3.1079e-09 | 1.5345e-09 | 1.1128e-10 | 15756.265
105779.898 | 2.196e-08 | 2.9805e-08 | 7.1135e-10 | 3.0545e-08 | 2.7642e-08 | 1.4172e-09 | 3.1077e-09 | 1.5426e-09 | 1.0935e-10 | 15768.429
105792.063 | 2.1675e-08 | 3.0072e-08 | 7.163e-10 | 3.0716e-08 | 2.7502e-08 | 1.4065e-09 | 3.1276e-09 | 1.5497e-09 | 1.1128e-10 | 15780.594
105804.234 | 2.1856e-08 | 2.9851e-08 | 7.1269e-10 | 3.0301e-08 | 2.7086e-08 | 1.3991e-09 | 3.0783e-09 | 1.5237e-09 | 1.0858e-10 | 15792.765
105816.398 | 2.1882e-08 | 2.9646e-08 | 7.0697e-10 | 3.0244e-08 | 2.7248e-08 | 1.4006e-09 | 3.1029e-09 | 1.5118e-09 | 1.0827e-10 | 15804.929
105828.563 | 2.1576e-08 | 2.9577e-08 | 7.0552e-10 | 3.021e-08 | 2.6902e-08 | 1.4191e-09 | 3.1046e-09 | 1.5437e-09 | 1.0786e-10 | 15817.094
105840.734 | 2.1522e-08 | 2.9817e-08 | 7.0591e-10 | 2.9926e-08 | 2.6827e-08 | 1.3852e-09 | 3.1435e-09 | 1.5439e-09 | 1.087e-10 | 15829.265
105852.898 | 2.1837e-08 | 2.9895e-08 | 7.11e-10 | 3.0922e-08 | 2.7197e-08 | 1.4061e-09 | 3.1188e-09 | 1.5439e-09 | 1.1151e-10 | 15841.429
105865.07 | 2.1752e-08 | 2.9637e-08 | 7.0689e-10 | 3.0358e-08 | 2.7511e-08 | 1.4133e-09 | 3.1671e-09 | 1.5576e-09 | 1.1071e-10 | 15853.601
105877.234 | 2.2489e-08 | 2.9934e-08 | 7.118e-10 | 3.0393e-08 | 2.748e-08 | 1.4248e-09 | 3.1232e-09 | 1.538e-09 | 1.0983e-10 | 15865.765
105889.398 | 2.1713e-08 | 2.9552e-08 | 7.1104e-10 | 3.043e-08 | 2.7302e-08 | 1.4087e-09 | 3.0898e-09 | 1.5276e-09 | 1.1058e-10 | 15877.929
105901.57 | 2.1467e-08 | 2.9562e-08 | 7.156e-10 | 2.9917e-08 | 2.7134e-08 | 1.3901e-09 | 3.0795e-09 | 1.5321e-09 | 1.1006e-10 | 15890.101
105913.734 | 2.1493e-08 | 2.9531e-08 | 7.1019e-10 | 3.027e-08 | 2.7332e-08 | 1.3889e-09 | 3.083e-09 | 1.5343e-09 | 1.085e-10 | 15902.265
105925.898 | 2.1483e-08 | 2.9826e-08 | 7.0757e-10 | 3.019e-08 | 2.753e-08 | 1.4008e-09 | 3.083e-09 | 1.5234e-09 | 1.0966e-10 | 15914.429
105938.07 | 2.1699e-08 | 2.9916e-08 | 7.0384e-10 | 3.044e-08 | 2.7254e-08 | 1.385e-09 | 3.0934e-09 | 1.5461e-09 | 1.0966e-10 | 15926.601
105950.234 | 2.1566e-08 | 2.9516e-08 | 7.1156e-10 | 3.0498e-08 | 2.7448e-08 | 1.3903e-09 | 3.0907e-09 | 1.5412e-09 | 1.0924e-10 | 15938.765
105962.406 | 2.1717e-08 | 2.9549e-08 | 7.0602e-10 | 3.0024e-08 | 2.708e-08 | 1.3776e-09 | 3.0445e-09 | 1.501e-09 | 1.0768e-10 | 15950.937
105974.57 | 2.1735e-08 | 2.931e-08 | 6.9036e-10 | 2.9988e-08 | 2.6925e-08 | 1.348e-09 | 3.0287e-09 | 1.5019e-09 | 1.0702e-10 | 15963.101
105986.734 | 2.1474e-08 | 2.9292e-08 | 6.9012e-10 | 2.9991e-08 | 2.7055e-08 | 1.3782e-09 | 3.051e-09 | 1.5152e-09 | 1.0793e-10 | 15975.265
105998.906 | 2.1356e-08 | 2.9403e-08 | 6.9537e-10 | 2.9995e-08 | 2.7172e-08 | 1.3769e-09 | 3.0519e-09 | 1.5408e-09 | 1.0794e-10 | 15987.437
106011.07 | 2.1678e-08 | 2.938e-08 | 6.9048e-10 | 2.9783e-08 | 2.683e-08 | 1.3792e-09 | 3.1056e-09 | 1.5224e-09 | 1.1026e-10 | 15999.601
106023.234 | 2.1913e-08 | 2.9463e-08 | 7.1355e-10 | 3.0223e-08 | 2.7436e-08 | 1.4009e-09 | 3.1163e-09 | 1.5437e-09 | 1.1009e-10 | 16011.765
106035.406 | 2.1556e-08 | 2.9298e-08 | 7.1171e-10 | 3.0235e-08 | 2.7684e-08 | 1.4004e-09 | 3.1329e-09 | 1.5416e-09 | 1.1023e-10 | 16023.937
106047.57 | 2.2083e-08 | 2.9746e-08 | 7.1042e-10 | 3.0171e-08 | 2.7468e-08 | 1.3869e-09 | 3.0954e-09 | 1.5337e-09 | 1.0948e-10 | 16036.101
106059.742 | 2.1747e-08 | 2.9929e-08 | 7.166e-10 | 3.0635e-08 | 2.7629e-08 | 1.397e-09 | 3.1113e-09 | 1.56e-09 | 1.112e-10 | 16048.273
106071.906 | 2.1529e-08 | 2.9883e-08 | 7.0706e-10 | 3.068e-08 | 2.6961e-08 | 1.3804e-09 | 3.0998e-09 | 1.5468e-09 | 1.1056e-10 | 16060.437
106084.07 | 2.1701e-08 | 2.9185e-08 | 7.1288e-10 | 3.0344e-08 | 2.7499e-08 | 1.3905e-09 | 3.0851e-09 | 1.5221e-09 | 1.0995e-10 | 16072.601
106096.242 | 2.1734e-08 | 2.9366e-08 | 7.0894e-10 | 3.0103e-08 | 2.7252e-08 | 1.3818e-09 | 3.1027e-09 | 1.5498e-09 | 1.0939e-10 | 16084.773
106108.406 | 2.1647e-08 | 2.9451e-08 | 7.0352e-10 | 3.0049e-08 | 2.7142e-08 | 1.3766e-09 | 3.0722e-09 | 1.5177e-09 | 1.1096e-10 | 16096.937
106120.57 | 2.1679e-08 | 2.9897e-08 | 7.1384e-10 | 3.0536e-08 | 2.7371e-08 | 1.3924e-09 | 3.1221e-09 | 1.5432e-09 | 1.1132e-10 | 16109.101
106132.742 | 2.1893e-08 | 2.981e-08 | 7.1332e-10 | 3.0173e-08 | 2.7441e-08 | 1.3779e-09 | 3.0861e-09 | 1.5243e-09 | 1.107e-10 | 16121.273
106144.906 | 2.182e-08 | 2.9494e-08 | 6.9599e-10 | 2.9705e-08 | 2.7257e-08 | 1.3674e-09 | 3.0806e-09 | 1.5202e-09 | 1.083e-10 | 16133.437
106157.078 | 2.1593e-08 | 2.9533e-08 | 7.023e-10 | 2.9947e-08 | 2.6737e-08 | 1.366e-09 | 3.0774e-09 | 1.5098e-09 | 1.0913e-10 | 16145.609
106169.242 | 2.149e-08 | 2.9782e-08 | 6.92e-10 | 2.975e-08 | 2.7184e-08 | 1.3747e-09 | 3.0523e-09 | 1.5187e-09 | 1.0813e-10 | 16157.773
106181.406 | 2.1644e-08 | 2.9397e-08 | 6.9869e-10 | 3.0217e-08 | 2.6757e-08 | 1.369e-09 | 3.0851e-09 | 1.5151e-09 | 1.0851e-10 | 16169.937
106193.578 | 2.1652e-08 | 2.9833e-08 | 6.9054e-10 | 2.9616e-08 | 2.7247e-08 | 1.3683e-09 | 3.0274e-09 | 1.5223e-09 | 1.0791e-10 | 16182.109
106205.742 | 2.1427e-08 | 2.9565e-08 | 7.0372e-10 | 2.9673e-08 | 2.6886e-08 | 1.372e-09 | 3.0688e-09 | 1.5068e-09 | 1.086e-10 | 16194.273
106217.906 | 2.1175e-08 | 2.9812e-08 | 7.0037e-10 | 2.9772e-08 | 2.7127e-08 | 1.3613e-09 | 3.0663e-09 | 1.5148e-09 | 1.0777e-10 | 16206.437
106230.078 | 2.1445e-08 | 2.9432e-08 | 6.9589e-10 | 2.9791e-08 | 2.652e-08 | 1.3592e-09 | 3.0107e-09 | 1.5044e-09 | 1.0776e-10 | 16218.609
106242.242 | 2.1086e-08 | 2.91e-08 | 7.0419e-10 | 2.9909e-08 | 2.7176e-08 | 1.3761e-09 | 3.0997e-09 | 1.5312e-09 | 1.0913e-10 | 16230.773
106254.414 | 2.1583e-08 | 2.962e-08 | 7.1042e-10 | 3.0329e-08 | 2.7736e-08 | 1.3893e-09 | 3.1088e-09 | 1.533e-09 | 1.109e-10 | 16242.945
106266.578 | 2.2004e-08 | 2.981e-08 | 7.0452e-10 | 3.0624e-08 | 2.7438e-08 | 1.3706e-09 | 3.1266e-09 | 1.5432e-09 | 1.099e-10 | 16255.109
106278.742 | 2.1941e-08 | 2.9534e-08 | 7.0915e-10 | 3.0302e-08 | 2.7322e-08 | 1.3818e-09 | 3.1323e-09 | 1.5422e-09 | 1.0932e-10 | 16267.273
106290.914 | 2.2021e-08 | 2.9581e-08 | 7.0225e-10 | 2.9745e-08 | 2.7024e-08 | 1.3549e-09 | 3.0721e-09 | 1.5108e-09 | 1.0844e-10 | 16279.445
106303.078 | 2.1496e-08 | 2.9264e-08 | 6.9945e-10 | 2.9727e-08 | 2.724e-08 | 1.3609e-09 | 3.0743e-09 | 1.5104e-09 | 1.0887e-10 | 16291.609
106315.242 | 2.1775e-08 | 2.8999e-08 | 7.0525e-10 | 3.0443e-08 | 2.6985e-08 | 1.3695e-09 | 3.1162e-09 | 1.5222e-09 | 1.0945e-10 | 16303.773
106327.414 | 2.1742e-08 | 2.9443e-08 | 6.9978e-10 | 3.0171e-08 | 2.7001e-08 | 1.3824e-09 | 3.0823e-09 | 1.5188e-09 | 1.0901e-10 | 16315.945
106339.578 | 2.1636e-08 | 2.8985e-08 | 7.0752e-10 | 3.0116e-08 | 2.7467e-08 | 1.3556e-09 | 3.0652e-09 | 1.5287e-09 | 1.0865e-10 | 16328.109
106351.75 | 2.1905e-08 | 2.9566e-08 | 7.0798e-10 | 3.021e-08 | 2.7176e-08 | 1.3667e-09 | 3.1389e-09 | 1.5146e-09 | 1.0942e-10 | 16340.281
106363.914 | 2.1622e-08 | 2.9298e-08 | 7.0025e-10 | 3.0064e-08 | 2.6991e-08 | 1.3612e-09 | 3.0739e-09 | 1.5295e-09 | 1.0996e-10 | 16352.445
106376.078 | 2.1607e-08 | 2.9672e-08 | 7.0661e-10 | 3.0151e-08 | 2.6966e-08 | 1.3861e-09 | 3.0813e-09 | 1.5392e-09 | 1.0948e-10 | 16364.609
106388.25 | 2.1437e-08 | 2.9537e-08 | 6.9816e-10 | 3.0158e-08 | 2.7283e-08 | 1.3712e-09 | 3.0759e-09 | 1.5398e-09 | 1.0842e-10 | 16376.781
106400.414 | 2.1179e-08 | 2.8886e-08 | 6.95e-10 | 2.9884e-08 | 2.695e-08 | 1.3704e-09 | 3.0922e-09 | 1.507e-09 | 1.089e-10 | 16388.945
106412.578 | 2.142e-08 | 2.8957e-08 | 6.8732e-10 | 2.9566e-08 | 2.6715e-08 | 1.3475e-09 | 3.0071e-09 | 1.5065e-09 | 1.0699e-10 | 16401.109
106424.75 | 2.1053e-08 | 2.8789e-08 | 6.8222e-10 | 3.0052e-08 | 2.6503e-08 | 1.3479e-09 | 3.0261e-09 | 1.4983e-09 | 1.0706e-10 | 16413.281
106436.914 | 2.0877e-08 | 2.8685e-08 | 6.8254e-10 | 2.984e-08 | 2.6886e-08 | 1.357e-09 | 3.0475e-09 | 1.519e-09 | 1.0799e-10 | 16425.445
106449.086 | 2.1617e-08 | 2.9436e-08 | 7.0853e-10 | 2.9992e-08 | 2.7181e-08 | 1.3655e-09 | 3.0309e-09 | 1.5216e-09 | 1.0771e-10 | 16437.617
106461.25 | 2.1453e-08 | 2.92e-08 | 6.9321e-10 | 2.9917e-08 | 2.6882e-08 | 1.3557e-09 | 3.0619e-09 | 1.5287e-09 | 1.0801e-10 | 16449.781
106473.414 | 2.1332e-08 | 2.9095e-08 | 6.9642e-10 | 3.0153e-08 | 2.7134e-08 | 1.3621e-09 | 3.0568e-09 | 1.5076e-09 | 1.0675e-10 | 16461.945
106485.586 | 2.1254e-08 | 2.9017e-08 | 6.8832e-10 | 2.9677e-08 | 2.7042e-08 | 1.3376e-09 | 3.005e-09 | 1.498e-09 | 1.0726e-10 | 16474.117
106497.75 | 2.0869e-08 | 2.8665e-08 | 6.8846e-10 | 2.9684e-08 | 2.679e-08 | 1.3382e-09 | 3.0157e-09 | 1.4936e-09 | 1.0678e-10 | 16486.281
106509.922 | 2.1302e-08 | 2.9172e-08 | 6.8221e-10 | 2.9564e-08 | 2.6778e-08 | 1.3442e-09 | 3.0043e-09 | 1.5121e-09 | 1.0734e-10 | 16498.453
106522.086 | 2.1493e-08 | 2.8881e-08 | 6.946e-10 | 2.9592e-08 | 2.6706e-08 | 1.3503e-09 | 3.0222e-09 | 1.4897e-09 | 1.0663e-10 | 16510.617
106534.25 | 2.1148e-08 | 2.8561e-08 | 6.8283e-10 | 2.9053e-08 | 2.6438e-08 | 1.3228e-09 | 3.0121e-09 | 1.4687e-09 | 1.0659e-10 | 16522.781
106546.422 | 2.1117e-08 | 2.8506e-08 | 6.8438e-10 | 2.9553e-08 | 2.6671e-08 | 1.3382e-09 | 3.0774e-09 | 1.5134e-09 | 1.074e-10 | 16534.953
106558.586 | 2.0937e-08 | 2.8928e-08 | 6.9496e-10 | 2.978e-08 | 2.7086e-08 | 1.3535e-09 | 3.0624e-09 | 1.5076e-09 | 1.076e-10 | 16547.117
106570.75 | 2.0927e-08 | 2.871e-08 | 6.8701e-10 | 2.959e-08 | 2.6524e-08 | 1.3525e-09 | 3.0309e-09 | 1.4945e-09 | 1.064e-10 | 16559.281
106582.922 | 2.0967e-08 | 2.8737e-08 | 6.82e-10 | 2.9472e-08 | 2.6596e-08 | 1.3395e-09 | 3.0582e-09 | 1.4955e-09 | 1.0826e-10 | 16571.453
106595.086 | 2.1186e-08 | 2.9024e-08 | 6.8428e-10 | 2.9415e-08 | 2.6546e-08 | 1.3367e-09 | 3.0822e-09 | 1.5032e-09 | 1.0517e-10 | 16583.617
106607.258 | 2.1041e-08 | 2.901e-08 | 6.7745e-10 | 2.9227e-08 | 2.6353e-08 | 1.3421e-09 | 3.0325e-09 | 1.4898e-09 | 1.0606e-10 | 16595.789
106619.422 | 2.0569e-08 | 2.8986e-08 | 6.8428e-10 | 2.9389e-08 | 2.6621e-08 | 1.3365e-09 | 3.041e-09 | 1.4965e-09 | 1.0709e-10 | 16607.953
106631.586 | 2.1078e-08 | 2.8973e-08 | 6.8531e-10 | 2.899e-08 | 2.651e-08 | 1.3268e-09 | 3.0148e-09 | 1.4916e-09 | 1.0726e-10 | 16620.117
106643.758 | 2.0748e-08 | 2.8713e-08 | 6.7458e-10 | 2.9285e-08 | 2.6188e-08 | 1.3313e-09 | 3.0326e-09 | 1.4904e-09 | 1.0624e-10 | 16632.289
106655.922 | 2.082e-08 | 2.8718e-08 | 6.8654e-10 | 2.9391e-08 | 2.6495e-08 | 1.3235e-09 | 3.0102e-09 | 1.4922e-09 | 1.0616e-10 | 16644.453
106668.086 | 2.13e-08 | 2.8513e-08 | 6.8176e-10 | 2.9293e-08 | 2.6532e-08 | 1.3124e-09 | 3.0305e-09 | 1.5015e-09 | 1.0697e-10 | 16656.617
106680.258 | 2.1107e-08 | 2.8885e-08 | 6.8333e-10 | 2.978e-08 | 2.6712e-08 | 1.3245e-09 | 3.0241e-09 | 1.4971e-09 | 1.0765e-10 | 16668.789
106692.422 | 2.0927e-08 | 2.8505e-08 | 6.8387e-10 | 2.9446e-08 | 2.6276e-08 | 1.3209e-09 | 3.0036e-09 | 1.4947e-09 | 1.0682e-10 | 16680.953
106704.594 | 2.1066e-08 | 2.8881e-08 | 6.9006e-10 | 2.9575e-08 | 2.6691e-08 | 1.3294e-09 | 2.9891e-09 | 1.4794e-09 | 1.0637e-10 | 16693.125
106716.758 | 2.0859e-08 | 2.8568e-08 | 6.8407e-10 | 2.9491e-08 | 2.6505e-08 | 1.3139e-09 | 3.0021e-09 | 1.4954e-09 | 1.0555e-10 | 16705.289
106728.922 | 2.0961e-08 | 2.8694e-08 | 6.8509e-10 | 2.9428e-08 | 2.6559e-08 | 1.3114e-09 | 2.9928e-09 | 1.4902e-09 | 1.0664e-10 | 16717.453
106741.094 | 2.103e-08 | 2.9257e-08 | 6.8712e-10 | 2.9509e-08 | 2.6601e-08 | 1.3222e-09 | 2.9975e-09 | 1.4892e-09 | 1.0629e-10 | 16729.625
106753.258 | 2.1147e-08 | 2.8629e-08 | 6.7734e-10 | 2.9477e-08 | 2.647e-08 | 1.315e-09 | 3.0017e-09 | 1.5061e-09 | 1.0683e-10 | 16741.789
106765.422 | 2.121e-08 | 2.8811e-08 | 6.8519e-10 | 2.9392e-08 | 2.6692e-08 | 1.3123e-09 | 3.0133e-09 | 1.4892e-09 | 1.0789e-10 | 16753.953
106777.594 | 2.122e-08 | 2.9189e-08 | 7.0032e-10 | 2.9624e-08 | 2.6674e-08 | 1.334e-09 | 3.0412e-09 | 1.4945e-09 | 1.0702e-10 | 16766.125
106789.758 | 2.1177e-08 | 2.9145e-08 | 6.9374e-10 | 2.9402e-08 | 2.6755e-08 | 1.3332e-09 | 3.0308e-09 | 1.4917e-09 | 1.0703e-10 | 16778.289
106801.93 | 2.1364e-08 | 2.9143e-08 | 6.9787e-10 | 2.9814e-08 | 2.6521e-08 | 1.3288e-09 | 2.9895e-09 | 1.4835e-09 | 1.0448e-10 | 16790.461
106814.094 | 2.083e-08 | 2.89e-08 | 6.7259e-10 | 2.9177e-08 | 2.6021e-08 | 1.3001e-09 | 2.9516e-09 | 1.4597e-09 | 1.0401e-10 | 16802.625
106826.258 | 2.0729e-08 | 2.8715e-08 | 6.7203e-10 | 2.9143e-08 | 2.5943e-08 | 1.2867e-09 | 2.994e-09 | 1.4648e-09 | 1.0412e-10 | 16814.789
106838.43 | 2.0633e-08 | 2.8412e-08 | 6.6798e-10 | 2.898e-08 | 2.604e-08 | 1.3116e-09 | 2.9445e-09 | 1.4539e-09 | 1.0473e-10 | 16826.961
106850.594 | 2.0567e-08 | 2.8331e-08 | 6.7246e-10 | 2.8935e-08 | 2.6351e-08 | 1.3272e-09 | 2.9751e-09 | 1.4428e-09 | 1.0451e-10 | 16839.125
106862.758 | 2.0656e-08 | 2.8633e-08 | 6.6637e-10 | 2.8749e-08 | 2.6287e-08 | 1.3227e-09 | 2.9854e-09 | 1.4801e-09 | 1.0657e-10 | 16851.289
106874.93 | 2.1271e-08 | 2.8959e-08 | 6.9261e-10 | 2.9437e-08 | 2.675e-08 | 1.3572e-09 | 3.011e-09 | 1.4957e-09 | 1.0722e-10 | 16863.461
106887.094 | 2.1009e-08 | 2.9038e-08 | 6.8943e-10 | 2.9315e-08 | 2.6208e-08 | 1.3276e-09 | 3.0074e-09 | 1.4888e-09 | 1.0715e-10 | 16875.625
106899.266 | 2.0895e-08 | 2.9396e-08 | 6.9059e-10 | 2.9451e-08 | 2.6728e-08 | 1.3449e-09 | 3.0181e-09 | 1.4862e-09 | 1.063e-10 | 16887.797
106911.43 | 2.1405e-08 | 2.9102e-08 | 6.8389e-10 | 2.9201e-08 | 2.6599e-08 | 1.3443e-09 | 3.0275e-09 | 1.4837e-09 | 1.0543e-10 | 16899.961
106923.594 | 2.1042e-08 | 2.9157e-08 | 6.7821e-10 | 2.943e-08 | 2.7054e-08 | 1.3427e-09 | 3.0239e-09 | 1.4799e-09 | 1.0685e-10 | 16912.125
106935.766 | 2.1173e-08 | 2.9411e-08 | 6.8465e-10 | 2.9498e-08 | 2.6687e-08 | 1.3282e-09 | 3.0231e-09 | 1.4755e-09 | 1.0694e-10 | 16924.297
106947.93 | 2.1076e-08 | 2.8752e-08 | 6.8063e-10 | 2.8931e-08 | 2.6484e-08 | 1.3447e-09 | 2.9833e-09 | 1.4721e-09 | 1.0641e-10 | 16936.461
106960.094 | 2.0862e-08 | 2.9054e-08 | 6.7387e-10 | 2.9075e-08 | 2.6359e-08 | 1.3146e-09 | 3.0103e-09 | 1.4755e-09 | 1.0488e-10 | 16948.625
106972.266 | 2.1189e-08 | 2.9027e-08 | 6.7673e-10 | 2.9153e-08 | 2.6355e-08 | 1.3176e-09 | 2.9106e-09 | 1.4647e-09 | 1.0414e-10 | 16960.797
106984.43 | 2.1167e-08 | 2.8897e-08 | 6.7428e-10 | 2.8786e-08 | 2.6278e-08 | 1.3249e-09 | 2.9924e-09 | 1.4888e-09 | 1.0535e-10 | 16972.961
106996.602 | 2.0877e-08 | 2.8927e-08 | 6.8153e-10 | 2.9011e-08 | 2.6435e-08 | 1.326e-09 | 2.9835e-09 | 1.4802e-09 | 1.07e-10 | 16985.133
107008.766 | 2.1173e-08 | 2.9023e-08 | 6.8525e-10 | 2.9152e-08 | 2.6588e-08 | 1.3374e-09 | 3.029e-09 | 1.4725e-09 | 1.0498e-10 | 16997.297
107020.93 | 2.0972e-08 | 2.8896e-08 | 6.7854e-10 | 2.8857e-08 | 2.6355e-08 | 1.3238e-09 | 3.0117e-09 | 1.4802e-09 | 1.058e-10 | 17009.461
107033.102 | 2.1694e-08 | 2.9159e-08 | 6.8531e-10 | 2.9576e-08 | 2.6303e-08 | 1.3156e-09 | 2.9854e-09 | 1.4798e-09 | 1.0575e-10 | 17021.633
107045.266 | 2.08e-08 | 2.9014e-08 | 6.7768e-10 | 2.8562e-08 | 2.6367e-08 | 1.3152e-09 | 2.9812e-09 | 1.478e-09 | 1.0454e-10 | 17033.797
107057.43 | 2.0987e-08 | 2.8918e-08 | 6.6888e-10 | 2.9013e-08 | 2.65e-08 | 1.3178e-09 | 2.9717e-09 | 1.4762e-09 | 1.0555e-10 | 17045.961
107069.602 | 2.1129e-08 | 2.915e-08 | 6.7874e-10 | 2.8848e-08 | 2.6212e-08 | 1.3188e-09 | 2.9958e-09 | 1.4722e-09 | 1.0411e-10 | 17058.133
107081.766 | 2.1121e-08 | 2.9022e-08 | 6.6925e-10 | 2.9005e-08 | 2.6168e-08 | 1.3206e-09 | 2.9812e-09 | 1.475e-09 | 1.041e-10 | 17070.297
107093.938 | 2.086e-08 | 2.8611e-08 | 6.6295e-10 | 2.8787e-08 | 2.6098e-08 | 1.318e-09 | 3.0049e-09 | 1.4598e-09 | 1.0409e-10 | 17082.469
107106.102 | 2.062e-08 | 2.9046e-08 | 6.5158e-10 | 2.8566e-08 | 2.5896e-08 | 1.2931e-09 | 2.9438e-09 | 1.4418e-09 | 1.0469e-10 | 17094.633
107118.266 | 2.081e-08 | 2.8601e-08 | 6.6296e-10 | 2.8271e-08 | 2.5793e-08 | 1.3029e-09 | 2.9538e-09 | 1.4422e-09 | 1.0273e-10 | 17106.797
107130.438 | 2.0771e-08 | 2.8442e-08 | 6.5743e-10 | 2.8192e-08 | 2.5568e-08 | 1.2996e-09 | 2.9642e-09 | 1.4656e-09 | 1.0413e-10 | 17118.969
107142.602 | 2.0984e-08 | 2.8788e-08 | 6.7744e-10 | 2.8682e-08 | 2.5987e-08 | 1.3096e-09 | 2.9942e-09 | 1.4805e-09 | 1.0515e-10 | 17131.133
107154.766 | 2.1277e-08 | 2.8997e-08 | 6.7263e-10 | 2.8875e-08 | 2.6258e-08 | 1.3113e-09 | 2.9969e-09 | 1.4838e-09 | 1.0444e-10 | 17143.297
107166.938 | 2.075e-08 | 2.8805e-08 | 6.6572e-10 | 2.875e-08 | 2.5929e-08 | 1.3007e-09 | 2.9501e-09 | 1.4801e-09 | 1.042e-10 | 17155.469
107179.102 | 2.0572e-08 | 2.8715e-08 | 6.5915e-10 | 2.8589e-08 | 2.6075e-08 | 1.2946e-09 | 2.967e-09 | 1.4452e-09 | 1.0457e-10 | 17167.633
107191.273 | 2.0934e-08 | 2.8636e-08 | 6.5793e-10 | 2.8404e-08 | 2.5774e-08 | 1.3003e-09 | 2.9412e-09 | 1.4439e-09 | 1.0218e-10 | 17179.804
107203.438 | 2.0574e-08 | 2.8974e-08 | 6.646e-10 | 2.8757e-08 | 2.6445e-08 | 1.3277e-09 | 2.9612e-09 | 1.456e-09 | 1.0317e-10 | 17191.969
107215.602 | 2.083e-08 | 2.865e-08 | 6.511e-10 | 2.8561e-08 | 2.5885e-08 | 1.279e-09 | 2.9441e-09 | 1.4544e-09 | 1.0397e-10 | 17204.133
107227.773 | 2.0986e-08 | 2.8777e-08 | 6.5532e-10 | 2.8045e-08 | 2.5993e-08 | 1.2842e-09 | 2.9458e-09 | 1.4465e-09 | 1.0274e-10 | 17216.304
107239.938 | 2.0611e-08 | 2.8453e-08 | 6.5966e-10 | 2.8944e-08 | 2.5923e-08 | 1.307e-09 | 2.9678e-09 | 1.4629e-09 | 1.0562e-10 | 17228.469
107252.102 | 2.1225e-08 | 2.9164e-08 | 6.7639e-10 | 2.9188e-08 | 2.6552e-08 | 1.3061e-09 | 3.0305e-09 | 1.4868e-09 | 1.0551e-10 | 17240.633
107264.273 | 2.1268e-08 | 2.8904e-08 | 6.7674e-10 | 2.9207e-08 | 2.6529e-08 | 1.3082e-09 | 3.0162e-09 | 1.461e-09 | 1.0397e-10 | 17252.804
107276.438 | 2.1121e-08 | 2.9197e-08 | 6.7983e-10 | 2.864e-08 | 2.6458e-08 | 1.3143e-09 | 3.0098e-09 | 1.4825e-09 | 1.0606e-10 | 17264.969
107288.609 | 2.0938e-08 | 2.9174e-08 | 6.8214e-10 | 2.9304e-08 | 2.6402e-08 | 1.3142e-09 | 2.9969e-09 | 1.4697e-09 | 1.0639e-10 | 17277.14
107300.773 | 2.1312e-08 | 2.8878e-08 | 6.8509e-10 | 2.8891e-08 | 2.6723e-08 | 1.297e-09 | 2.969e-09 | 1.4664e-09 | 1.0564e-10 | 17289.304
107312.938 | 2.1048e-08 | 2.9316e-08 | 6.7811e-10 | 2.9091e-08 | 2.6637e-08 | 1.3071e-09 | 3.0344e-09 | 1.4769e-09 | 1.0548e-10 | 17301.469
107325.109 | 2.1348e-08 | 2.938e-08 | 6.6633e-10 | 2.8596e-08 | 2.587e-08 | 1.2901e-09 | 2.9878e-09 | 1.4744e-09 | 1.0462e-10 | 17313.64
107337.273 | 2.0769e-08 | 2.8788e-08 | 6.6214e-10 | 2.8605e-08 | 2.6106e-08 | 1.279e-09 | 2.9459e-09 | 1.4598e-09 | 1.0374e-10 | 17325.804
107349.438 | 2.0783e-08 | 2.8941e-08 | 6.6424e-10 | 2.8873e-08 | 2.5799e-08 | 1.2803e-09 | 2.9501e-09 | 1.463e-09 | 1.0309e-10 | 17337.969
107361.609 | 2.0687e-08 | 2.8431e-08 | 6.6522e-10 | 2.8453e-08 | 2.6252e-08 | 1.2976e-09 | 2.9429e-09 | 1.4563e-09 | 1.0346e-10 | 17350.14
107373.773 | 2.0526e-08 | 2.8984e-08 | 6.4966e-10 | 2.868e-08 | 2.6195e-08 | 1.291e-09 | 2.9561e-09 | 1.4702e-09 | 1.0453e-10 | 17362.304
107385.945 | 2.094e-08 | 2.898e-08 | 6.5903e-10 | 2.8731e-08 | 2.6087e-08 | 1.3026e-09 | 2.9478e-09 | 1.4635e-09 | 1.0473e-10 | 17374.476
107398.109 | 2.1187e-08 | 2.8696e-08 | 6.6443e-10 | 2.8786e-08 | 2.5764e-08 | 1.2934e-09 | 2.9649e-09 | 1.4491e-09 | 1.0403e-10 | 17386.64
107410.273 | 2.0804e-08 | 2.8807e-08 | 6.6442e-10 | 2.9034e-08 | 2.616e-08 | 1.286e-09 | 2.9511e-09 | 1.4501e-09 | 1.0319e-10 | 17398.804
107422.445 | 2.0582e-08 | 2.8763e-08 | 6.5953e-10 | 2.8757e-08 | 2.6245e-08 | 1.2759e-09 | 2.9371e-09 | 1.4391e-09 | 1.0372e-10 | 17410.976
107434.609 | 2.0561e-08 | 2.8988e-08 | 6.6104e-10 | 2.8857e-08 | 2.6052e-08 | 1.2925e-09 | 2.9787e-09 | 1.4605e-09 | 1.0359e-10 | 17423.14
107446.773 | 2.1003e-08 | 2.9128e-08 | 6.6881e-10 | 2.8948e-08 | 2.6576e-08 | 1.2914e-09 | 3.0024e-09 | 1.4845e-09 | 1.0523e-10 | 17435.304
107458.945 | 2.1328e-08 | 2.9313e-08 | 6.8224e-10 | 2.8975e-08 | 2.6465e-08 | 1.2958e-09 | 2.9971e-09 | 1.4875e-09 | 1.0411e-10 | 17447.476
107471.109 | 2.0929e-08 | 2.9096e-08 | 6.832e-10 | 2.9042e-08 | 2.6458e-08 | 1.3011e-09 | 2.9943e-09 | 1.4688e-09 | 1.0416e-10 | 17459.64
107483.281 | 2.0934e-08 | 2.927e-08 | 6.8222e-10 | 2.9095e-08 | 2.629e-08 | 1.3008e-09 | 2.9752e-09 | 1.4863e-09 | 1.0462e-10 | 17471.812
107495.445 | 2.1033e-08 | 2.919e-08 | 6.6698e-10 | 2.862e-08 | 2.6243e-08 | 1.2797e-09 | 2.9465e-09 | 1.4595e-09 | 1.0286e-10 | 17483.976
107507.609 | 2.0782e-08 | 2.8598e-08 | 6.6235e-10 | 2.8391e-08 | 2.6203e-08 | 1.2846e-09 | 2.954e-09 | 1.4463e-09 | 1.0232e-10 | 17496.14
107519.781 | 2.0765e-08 | 2.8503e-08 | 6.6671e-10 | 2.8929e-08 | 2.602e-08 | 1.2872e-09 | 2.9999e-09 | 1.4762e-09 | 1.0303e-10 | 17508.312
107531.945 | 2.0836e-08 | 2.8982e-08 | 6.6929e-10 | 2.9026e-08 | 2.6233e-08 | 1.292e-09 | 2.9802e-09 | 1.4645e-09 | 1.0377e-10 | 17520.476
107544.109 | 2.0776e-08 | 2.8789e-08 | 6.6954e-10 | 2.8835e-08 | 2.6334e-08 | 1.2793e-09 | 3.0071e-09 | 1.4754e-09 | 1.0329e-10 | 17532.64
107556.281 | 2.0811e-08 | 2.9205e-08 | 6.77e-10 | 2.8656e-08 | 2.6658e-08 | 1.312e-09 | 3.0191e-09 | 1.4911e-09 | 1.063e-10 | 17544.812
107568.445 | 2.1302e-08 | 2.9099e-08 | 6.7704e-10 | 2.9284e-08 | 2.6444e-08 | 1.316e-09 | 2.9821e-09 | 1.5029e-09 | 1.0528e-10 | 17556.976
107580.617 | 2.1249e-08 | 2.919e-08 | 6.8353e-10 | 2.9228e-08 | 2.653e-08 | 1.3137e-09 | 3.0193e-09 | 1.5013e-09 | 1.0533e-10 | 17569.148
107592.781 | 2.0994e-08 | 2.9135e-08 | 6.8313e-10 | 2.9287e-08 | 2.6428e-08 | 1.2998e-09 | 3.0173e-09 | 1.4826e-09 | 1.0464e-10 | 17581.312
107604.945 | 2.1193e-08 | 2.9392e-08 | 6.7665e-10 | 2.9142e-08 | 2.6934e-08 | 1.2993e-09 | 3.0223e-09 | 1.4963e-09 | 1.0726e-10 | 17593.476
107617.117 | 2.1286e-08 | 2.9322e-08 | 6.8602e-10 | 2.9587e-08 | 2.6672e-08 | 1.3026e-09 | 3.0426e-09 | 1.4924e-09 | 1.056e-10 | 17605.648
107629.281 | 2.1216e-08 | 2.9112e-08 | 6.77e-10 | 2.9407e-08 | 2.6471e-08 | 1.2886e-09 | 2.9898e-09 | 1.4746e-09 | 1.0444e-10 | 17617.812
107641.445 | 2.1332e-08 | 2.9018e-08 | 6.7606e-10 | 2.8911e-08 | 2.6615e-08 | 1.3143e-09 | 3.005e-09 | 1.4929e-09 | 1.0599e-10 | 17629.976
107653.617 | 2.1413e-08 | 2.9741e-08 | 6.8092e-10 | 2.9184e-08 | 2.6686e-08 | 1.2972e-09 | 2.9987e-09 | 1.4761e-09 | 1.0605e-10 | 17642.148
107665.781 | 2.0846e-08 | 2.9152e-08 | 6.8021e-10 | 2.9334e-08 | 2.687e-08 | 1.3048e-09 | 3.0139e-09 | 1.4839e-09 | 1.058e-10 | 17654.312
107677.953 | 2.1024e-08 | 2.9206e-08 | 6.7064e-10 | 2.8817e-08 | 2.6132e-08 | 1.2981e-09 | 2.9732e-09 | 1.4682e-09 | 1.0612e-10 | 17666.484
107690.117 | 2.077e-08 | 2.8858e-08 | 6.7149e-10 | 2.9317e-08 | 2.6548e-08 | 1.2972e-09 | 2.9969e-09 | 1.4847e-09 | 1.0554e-10 | 17678.648
107702.281 | 2.0829e-08 | 2.9062e-08 | 6.818e-10 | 2.9541e-08 | 2.6494e-08 | 1.3114e-09 | 3.0533e-09 | 1.4884e-09 | 1.0574e-10 | 17690.812
107714.453 | 2.1205e-08 | 2.9272e-08 | 6.8802e-10 | 2.9444e-08 | 2.6809e-08 | 1.2889e-09 | 3.0105e-09 | 1.4784e-09 | 1.0605e-10 | 17702.984
107726.617 | 2.1219e-08 | 2.9065e-08 | 6.8605e-10 | 2.9813e-08 | 2.6575e-08 | 1.2919e-09 | 2.9915e-09 | 1.4908e-09 | 1.0659e-10 | 17715.148
107738.781 | 2.12e-08 | 2.9328e-08 | 6.9096e-10 | 2.9248e-08 | 2.6505e-08 | 1.2945e-09 | 3.0032e-09 | 1.5035e-09 | 1.0705e-10 | 17727.312
107750.953 | 2.0909e-08 | 2.9177e-08 | 6.748e-10 | 2.8674e-08 | 2.6325e-08 | 1.2768e-09 | 2.9522e-09 | 1.4554e-09 | 1.0409e-10 | 17739.484
107763.117 | 2.0902e-08 | 2.8777e-08 | 6.7154e-10 | 2.9071e-08 | 2.6201e-08 | 1.2845e-09 | 2.9369e-09 | 1.4418e-09 | 1.0359e-10 | 17751.648
107775.289 | 2.064e-08 | 2.8707e-08 | 6.6006e-10 | 2.9003e-08 | 2.6217e-08 | 1.277e-09 | 2.9879e-09 | 1.465e-09 | 1.0431e-10 | 17763.82
107787.453 | 2.1064e-08 | 2.9305e-08 | 6.8656e-10 | 2.9298e-08 | 2.6868e-08 | 1.3062e-09 | 3.0324e-09 | 1.488e-09 | 1.0566e-10 | 17775.984
107799.617 | 2.1321e-08 | 2.951e-08 | 6.8426e-10 | 2.9141e-08 | 2.6557e-08 | 1.3158e-09 | 3e-09 | 1.4911e-09 | 1.0607e-10 | 17788.148
107811.789 | 2.1079e-08 | 2.921e-08 | 6.7917e-10 | 2.8939e-08 | 2.6694e-08 | 1.2992e-09 | 2.9916e-09 | 1.4922e-09 | 1.0524e-10 | 17800.32
107823.953 | 2.1209e-08 | 2.9461e-08 | 6.7914e-10 | 2.9059e-08 | 2.6568e-08 | 1.3043e-09 | 2.9754e-09 | 1.4909e-09 | 1.053e-10 | 17812.484
107836.117 | 2.1034e-08 | 2.9429e-08 | 6.7166e-10 | 2.871e-08 | 2.6531e-08 | 1.2964e-09 | 2.9724e-09 | 1.4671e-09 | 1.056e-10 | 17824.648
107848.289 | 2.1144e-08 | 2.9234e-08 | 6.8281e-10 | 2.8728e-08 | 2.624e-08 | 1.2829e-09 | 2.9798e-09 | 1.4719e-09 | 1.0445e-10 | 17836.82
107860.453 | 2.0673e-08 | 2.8948e-08 | 6.6122e-10 | 2.872e-08 | 2.6277e-08 | 1.281e-09 | 2.9481e-09 | 1.4575e-09 | 1.0447e-10 | 17848.984
107872.625 | 2.0864e-08 | 2.8822e-08 | 6.7038e-10 | 2.8744e-08 | 2.6426e-08 | 1.2946e-09 | 2.9665e-09 | 1.4796e-09 | 1.0496e-10 | 17861.156
107884.789 | 2.1361e-08 | 2.9295e-08 | 6.8953e-10 | 2.9161e-08 | 2.6782e-08 | 1.2976e-09 | 3.0123e-09 | 1.4711e-09 | 1.0653e-10 | 17873.32
107896.953 | 2.123e-08 | 2.8738e-08 | 6.7808e-10 | 2.925e-08 | 2.6643e-08 | 1.299e-09 | 3.0053e-09 | 1.4809e-09 | 1.0616e-10 | 17885.484
107909.125 | 2.0959e-08 | 2.9391e-08 | 6.8828e-10 | 2.8889e-08 | 2.6832e-08 | 1.2826e-09 | 3.0021e-09 | 1.4651e-09 | 1.0684e-10 | 17897.656
107921.289 | 2.0991e-08 | 2.9331e-08 | 6.7964e-10 | 2.9165e-08 | 2.6488e-08 | 1.2983e-09 | 2.9875e-09 | 1.4731e-09 | 1.0675e-10 | 17909.82
107933.453 | 2.1043e-08 | 2.9327e-08 | 6.7254e-10 | 2.9167e-08 | 2.6509e-08 | 1.2917e-09 | 3.0398e-09 | 1.4883e-09 | 1.0583e-10 | 17921.984
107945.625 | 2.0959e-08 | 2.9032e-08 | 6.7278e-10 | 2.8768e-08 | 2.6461e-08 | 1.2888e-09 | 3.0067e-09 | 1.487e-09 | 1.0474e-10 | 17934.156
107957.789 | 2.1145e-08 | 2.9182e-08 | 6.7129e-10 | 2.868e-08 | 2.5901e-08 | 1.284e-09 | 2.9871e-09 | 1.4525e-09 | 1.038e-10 | 17946.32
107969.961 | 2.1046e-08 | 2.9235e-08 | 6.693e-10 | 2.8649e-08 | 2.6451e-08 | 1.2825e-09 | 2.97e-09 | 1.4665e-09 | 1.0535e-10 | 17958.492
107982.125 | 2.1336e-08 | 2.9218e-08 | 6.8114e-10 | 2.8518e-08 | 2.6791e-08 | 1.3041e-09 | 2.9859e-09 | 1.4929e-09 | 1.062e-10 | 17970.656
107994.289 | 2.1401e-08 | 2.9248e-08 | 6.8494e-10 | 2.8958e-08 | 2.6361e-08 | 1.3027e-09 | 2.9876e-09 | 1.4887e-09 | 1.0662e-10 | 17982.82
108006.461 | 2.1096e-08 | 2.9318e-08 | 6.807e-10 | 2.9154e-08 | 2.691e-08 | 1.2941e-09 | 2.9887e-09 | 1.4884e-09 | 1.0583e-10 | 17994.992
108018.625 | 2.103e-08 | 2.9431e-08 | 6.8034e-10 | 2.9052e-08 | 2.6734e-08 | 1.2905e-09 | 2.9832e-09 | 1.4724e-09 | 1.0535e-10 | 18007.156
108030.797 | 2.109e-08 | 2.9343e-08 | 6.7676e-10 | 2.9333e-08 | 2.6768e-08 | 1.2978e-09 | 3.003e-09 | 1.4732e-09 | 1.066e-10 | 18019.328
108042.961 | 2.1325e-08 | 2.9304e-08 | 6.8122e-10 | 2.912e-08 | 2.6648e-08 | 1.2913e-09 | 3.0104e-09 | 1.4861e-09 | 1.063e-10 | 18031.492
108055.125 | 2.1081e-08 | 2.9505e-08 | 6.7914e-10 | 2.9359e-08 | 2.6665e-08 | 1.2735e-09 | 2.9893e-09 | 1.4824e-09 | 1.0612e-10 | 18043.656
108067.297 | 2.1074e-08 | 2.9054e-08 | 6.8141e-10 | 2.8501e-08 | 2.6619e-08 | 1.2852e-09 | 2.9815e-09 | 1.461e-09 | 1.0667e-10 | 18055.828
108079.461 | 2.0678e-08 | 2.864e-08 | 6.8702e-10 | 2.9365e-08 | 2.6344e-08 | 1.266e-09 | 3.012e-09 | 1.4858e-09 | 1.077e-10 | 18067.992
108091.625 | 2.1508e-08 | 2.867e-08 | 6.8024e-10 | 2.8955e-08 | 2.6682e-08 | 1.2935e-09 | 3.0224e-09 | 1.4775e-09 | 1.0745e-10 | 18080.156
108103.797 | 2.1106e-08 | 2.9015e-08 | 6.7471e-10 | 2.8843e-08 | 2.6662e-08 | 1.2938e-09 | 2.9932e-09 | 1.4816e-09 | 1.058e-10 | 18092.328
108115.961 | 2.0849e-08 | 2.8822e-08 | 6.7072e-10 | 2.886e-08 | 2.6328e-08 | 1.2845e-09 | 2.9905e-09 | 1.4762e-09 | 1.0504e-10 | 18104.492
108128.133 | 2.093e-08 | 2.8924e-08 | 6.6918e-10 | 2.9141e-08 | 2.6603e-08 | 1.2777e-09 | 2.9862e-09 | 1.4658e-09 | 1.0653e-10 | 18116.664
108140.297 | 2.1552e-08 | 2.9376e-08 | 6.7348e-10 | 2.8711e-08 | 2.6524e-08 | 1.2914e-09 | 3.0214e-09 | 1.4698e-09 | 1.0766e-10 | 18128.828
108152.461 | 2.0993e-08 | 2.9509e-08 | 6.8323e-10 | 2.8865e-08 | 2.6899e-08 | 1.288e-09 | 3.0093e-09 | 1.4862e-09 | 1.0722e-10 | 18140.992
108164.633 | 2.1087e-08 | 2.9114e-08 | 6.8671e-10 | 2.8792e-08 | 2.6495e-08 | 1.2868e-09 | 3.0224e-09 | 1.4808e-09 | 1.0667e-10 | 18153.164
108176.797 | 2.0905e-08 | 2.8855e-08 | 6.7886e-10 | 2.8819e-08 | 2.6346e-08 | 1.2849e-09 | 2.9511e-09 | 1.4652e-09 | 1.0546e-10 | 18165.328
108188.961 | 2.0913e-08 | 2.9329e-08 | 6.743e-10 | 2.8561e-08 | 2.6438e-08 | 1.2746e-09 | 2.9533e-09 | 1.4939e-09 | 1.0519e-10 | 18177.492
108201.133 | 2.1103e-08 | 2.9065e-08 | 6.7816e-10 | 2.9101e-08 | 2.6725e-08 | 1.2777e-09 | 2.9753e-09 | 1.4833e-09 | 1.0627e-10 | 18189.664
108213.297 | 2.1212e-08 | 2.9017e-08 | 6.8836e-10 | 2.8705e-08 | 2.6678e-08 | 1.2797e-09 | 3.0607e-09 | 1.5002e-09 | 1.0729e-10 | 18201.828
108225.469 | 2.1289e-08 | 2.9347e-08 | 6.8624e-10 | 2.9562e-08 | 2.6747e-08 | 1.2988e-09 | 3.0333e-09 | 1.4815e-09 | 1.0716e-10 | 18214
108237.633 | 2.096e-08 | 2.8927e-08 | 6.9529e-10 | 2.9536e-08 | 2.7234e-08 | 1.3099e-09 | 3.0311e-09 | 1.4733e-09 | 1.058e-10 | 18226.164
108249.797 | 2.1068e-08 | 2.9102e-08 | 6.8913e-10 | 2.9425e-08 | 2.6959e-08 | 1.2808e-09 | 3.0195e-09 | 1.4692e-09 | 1.0578e-10 | 18238.328
108261.969 | 2.1106e-08 | 2.9464e-08 | 6.7601e-10 | 2.897e-08 | 2.6627e-08 | 1.2762e-09 | 2.9767e-09 | 1.4524e-09 | 1.0429e-10 | 18250.5
108274.133 | 2.1371e-08 | 2.9546e-08 | 6.7263e-10 | 2.9002e-08 | 2.6619e-08 | 1.2691e-09 | 2.9517e-09 | 1.4515e-09 | 1.0534e-10 | 18262.664
108286.297 | 2.0774e-08 | 2.9017e-08 | 6.69e-10 | 2.8734e-08 | 2.6599e-08 | 1.2779e-09 | 2.9612e-09 | 1.4636e-09 | 1.0493e-10 | 18274.828
108298.469 | 2.1351e-08 | 2.9208e-08 | 6.809e-10 | 2.8659e-08 | 2.6779e-08 | 1.2916e-09 | 3.0199e-09 | 1.4846e-09 | 1.0556e-10 | 18287
108310.633 | 2.0938e-08 | 2.9577e-08 | 6.8547e-10 | 2.9179e-08 | 2.7217e-08 | 1.2804e-09 | 3.058e-09 | 1.5044e-09 | 1.0699e-10 | 18299.164
108322.805 | 2.1014e-08 | 2.933e-08 | 6.8673e-10 | 2.9793e-08 | 2.7114e-08 | 1.2945e-09 | 3.0597e-09 | 1.5126e-09 | 1.0891e-10 | 18311.336
108334.969 | 2.1081e-08 | 2.9544e-08 | 6.9941e-10 | 2.9657e-08 | 2.6959e-08 | 1.2915e-09 | 3.0391e-09 | 1.4859e-09 | 1.0651e-10 | 18323.5
108347.133 | 2.1075e-08 | 2.9234e-08 | 6.8816e-10 | 2.9797e-08 | 2.6508e-08 | 1.2888e-09 | 3.0401e-09 | 1.4894e-09 | 1.0678e-10 | 18335.664
108359.305 | 2.1046e-08 | 2.9418e-08 | 6.7739e-10 | 2.9491e-08 | 2.6843e-08 | 1.2892e-09 | 3.0063e-09 | 1.4836e-09 | 1.0661e-10 | 18347.836
108371.469 | 2.1132e-08 | 2.8941e-08 | 6.826e-10 | 2.913e-08 | 2.6484e-08 | 1.2701e-09 | 2.9964e-09 | 1.4772e-09 | 1.0454e-10 | 18360
108383.633 | 2.11e-08 | 2.9101e-08 | 6.8227e-10 | 2.8714e-08 | 2.6506e-08 | 1.2774e-09 | 2.9859e-09 | 1.4593e-09 | 1.0573e-10 | 18372.164
108395.805 | 2.1074e-08 | 2.9214e-08 | 6.8007e-10 | 2.9193e-08 | 2.6386e-08 | 1.2883e-09 | 3.0203e-09 | 1.4817e-09 | 1.048e-10 | 18384.336
108407.969 | 2.089e-08 | 2.922e-08 | 6.7971e-10 | 2.9467e-08 | 2.6642e-08 | 1.2816e-09 | 3.0331e-09 | 1.4773e-09 | 1.0581e-10 | 18396.5
108420.141 | 2.1051e-08 | 2.9347e-08 | 6.8724e-10 | 2.8983e-08 | 2.6686e-08 | 1.2703e-09 | 2.9547e-09 | 1.4702e-09 | 1.0605e-10 | 18408.672
108432.305 | 2.089e-08 | 2.9269e-08 | 6.7745e-10 | 2.8936e-08 | 2.6517e-08 | 1.2687e-09 | 3.0161e-09 | 1.4653e-09 | 1.0492e-10 | 18420.836
108444.469 | 2.0695e-08 | 2.9217e-08 | 6.7094e-10 | 2.8845e-08 | 2.6302e-08 | 1.2653e-09 | 2.9849e-09 | 1.5026e-09 | 1.0627e-10 | 18433
108456.641 | 2.1137e-08 | 2.94e-08 | 6.8096e-10 | 2.9142e-08 | 2.6501e-08 | 1.286e-09 | 3.0071e-09 | 1.4893e-09 | 1.0724e-10 | 18445.172
108468.805 | 2.092e-08 | 2.9435e-08 | 6.7973e-10 | 2.9203e-08 | 2.6727e-08 | 1.277e-09 | 3.0222e-09 | 1.5372e-09 | 1.0714e-10 | 18457.336
108480.969 | 2.0978e-08 | 2.9271e-08 | 6.8651e-10 | 2.9661e-08 | 2.6521e-08 | 1.269e-09 | 3.0387e-09 | 1.5066e-09 | 1.0694e-10 | 18469.5
108493.141 | 2.1044e-08 | 2.9277e-08 | 6.7308e-10 | 2.93e-08 | 2.684e-08 | 1.2834e-09 | 3.0081e-09 | 1.4977e-09 | 1.0551e-10 | 18481.672
108505.305 | 2.0644e-08 | 2.932e-08 | 6.7251e-10 | 2.9068e-08 | 2.6516e-08 | 1.2708e-09 | 2.9859e-09 | 1.478e-09 | 1.0563e-10 | 18493.836
108517.477 | 2.0722e-08 | 2.8841e-08 | 6.7345e-10 | 2.8814e-08 | 2.6659e-08 | 1.2686e-09 | 3.0129e-09 | 1.484e-09 | 1.0645e-10 | 18506.008
108529.641 | 2.0869e-08 | 2.8895e-08 | 6.8303e-10 | 2.9561e-08 | 2.6501e-08 | 1.2859e-09 | 3.0403e-09 | 1.5175e-09 | 1.0668e-10 | 18518.172
108541.805 | 2.0897e-08 | 2.9163e-08 | 6.913e-10 | 3.0038e-08 | 2.6664e-08 | 1.289e-09 | 3.0802e-09 | 1.5231e-09 | 1.061e-10 | 18530.336
108553.977 | 2.1016e-08 | 2.9446e-08 | 6.8188e-10 | 2.9369e-08 | 2.6794e-08 | 1.2872e-09 | 3.0333e-09 | 1.5041e-09 | 1.0713e-10 | 18542.508
108566.141 | 2.0875e-08 | 2.882e-08 | 6.7772e-10 | 2.9343e-08 | 2.6186e-08 | 1.2544e-09 | 3.0296e-09 | 1.4813e-09 | 1.0606e-10 | 18554.672
108578.305 | 2.0905e-08 | 2.903e-08 | 6.7151e-10 | 2.9542e-08 | 2.6182e-08 | 1.2759e-09 | 2.9782e-09 | 1.5015e-09 | 1.0566e-10 | 18566.836
108590.477 | 2.0835e-08 | 2.8702e-08 | 6.791e-10 | 2.9711e-08 | 2.65e-08 | 1.2651e-09 | 3.0355e-09 | 1.4864e-09 | 1.0676e-10 | 18579.008
108602.641 | 2.0905e-08 | 2.8896e-08 | 6.8631e-10 | 2.9126e-08 | 2.6406e-08 | 1.2791e-09 | 3.0181e-09 | 1.4896e-09 | 1.0566e-10 | 18591.172
108614.813 | 2.0862e-08 | 2.9178e-08 | 6.7721e-10 | 2.9748e-08 | 2.6426e-08 | 1.2708e-09 | 3.0353e-09 | 1.4845e-09 | 1.0782e-10 | 18603.344
108626.977 | 2.0793e-08 | 2.9037e-08 | 6.8749e-10 | 2.9634e-08 | 2.6584e-08 | 1.278e-09 | 3.0634e-09 | 1.4978e-09 | 1.0551e-10 | 18615.508
108639.141 | 2.0659e-08 | 2.9049e-08 | 6.7165e-10 | 2.9617e-08 | 2.6474e-08 | 1.2735e-09 | 3.0308e-09 | 1.4859e-09 | 1.0545e-10 | 18627.672
108651.313 | 2.0535e-08 | 2.9005e-08 | 6.8319e-10 | 2.9928e-08 | 2.6277e-08 | 1.2844e-09 | 2.9886e-09 | 1.506e-09 | 1.0688e-10 | 18639.844
108663.477 | 2.068e-08 | 2.8851e-08 | 6.7114e-10 | 2.9219e-08 | 2.6337e-08 | 1.2666e-09 | 3.0247e-09 | 1.4811e-09 | 1.0494e-10 | 18652.008
108675.641 | 2.0534e-08 | 2.8443e-08 | 6.6917e-10 | 2.9174e-08 | 2.5917e-08 | 1.2557e-09 | 2.9895e-09 | 1.4784e-09 | 1.0433e-10 | 18664.172
108687.813 | 2.0476e-08 | 2.8842e-08 | 6.6945e-10 | 2.9096e-08 | 2.6402e-08 | 1.2631e-09 | 3.0161e-09 | 1.4959e-09 | 1.0582e-10 | 18676.344
108699.977 | 2.038e-08 | 2.8839e-08 | 6.7671e-10 | 2.9467e-08 | 2.6269e-08 | 1.2635e-09 | 3.0124e-09 | 1.4733e-09 | 1.0567e-10 | 18688.508
108712.148 | 2.1256e-08 | 2.9152e-08 | 6.8701e-10 | 3.0306e-08 | 2.6472e-08 | 1.2882e-09 | 3.0642e-09 | 1.5254e-09 | 1.0744e-10 | 18700.679
108724.313 | 2.1293e-08 | 2.9102e-08 | 6.992e-10 | 3.013e-08 | 2.6583e-08 | 1.285e-09 | 3.0695e-09 | 1.5241e-09 | 1.074e-10 | 18712.844
108736.477 | 2.116e-08 | 2.9051e-08 | 6.9474e-10 | 2.986e-08 | 2.6785e-08 | 1.2821e-09 | 3.0481e-09 | 1.5075e-09 | 1.0701e-10 | 18725.008
108748.648 | 2.0776e-08 | 2.9057e-08 | 6.9753e-10 | 3.0043e-08 | 2.628e-08 | 1.2645e-09 | 3.0764e-09 | 1.5104e-09 | 1.0546e-10 | 18737.179
108760.813 | 2.0765e-08 | 2.8837e-08 | 6.9206e-10 | 2.9926e-08 | 2.625e-08 | 1.2773e-09 | 3.0346e-09 | 1.5059e-09 | 1.055e-10 | 18749.344
108772.977 | 2.0965e-08 | 2.8803e-08 | 6.8021e-10 | 2.9609e-08 | 2.621e-08 | 1.2586e-09 | 3.0381e-09 | 1.4996e-09 | 1.0382e-10 | 18761.508
108785.148 | 2.0665e-08 | 2.8739e-08 | 6.7637e-10 | 2.9703e-08 | 2.6454e-08 | 1.2627e-09 | 3.0839e-09 | 1.5131e-09 | 1.0714e-10 | 18773.679
108797.313 | 2.0821e-08 | 2.9178e-08 | 6.8257e-10 | 2.9975e-08 | 2.6475e-08 | 1.2831e-09 | 3.0832e-09 | 1.5293e-09 | 1.0818e-10 | 18785.844
108809.484 | 2.0666e-08 | 2.9128e-08 | 6.8811e-10 | 3.0251e-08 | 2.6585e-08 | 1.2679e-09 | 3.0551e-09 | 1.5173e-09 | 1.0577e-10 | 18798.015
108821.648 | 2.0554e-08 | 2.8875e-08 | 6.8007e-10 | 2.9806e-08 | 2.6252e-08 | 1.2817e-09 | 3.0292e-09 | 1.497e-09 | 1.0507e-10 | 18810.179
108833.813 | 2.0953e-08 | 2.9034e-08 | 6.8669e-10 | 3.0044e-08 | 2.6387e-08 | 1.275e-09 | 3.049e-09 | 1.5081e-09 | 1.0566e-10 | 18822.344
108845.984 | 2.1166e-08 | 2.9082e-08 | 6.9921e-10 | 3.0591e-08 | 2.6646e-08 | 1.2987e-09 | 3.1321e-09 | 1.5424e-09 | 1.0861e-10 | 18834.515
108858.148 | 2.1244e-08 | 2.8913e-08 | 6.9935e-10 | 3.009e-08 | 2.6631e-08 | 1.2808e-09 | 3.0941e-09 | 1.5418e-09 | 1.0705e-10 | 18846.679
108870.313 | 2.0793e-08 | 2.906e-08 | 6.9732e-10 | 3.0266e-08 | 2.6791e-08 | 1.2765e-09 | 3.0193e-09 | 1.5065e-09 | 1.0542e-10 | 18858.844
108882.484 | 2.0366e-08 | 2.8676e-08 | 6.8225e-10 | 2.974e-08 | 2.6078e-08 | 1.2611e-09 | 3.0473e-09 | 1.5148e-09 | 1.0612e-10 | 18871.015
108894.648 | 2.0855e-08 | 2.9123e-08 | 6.7949e-10 | 2.9673e-08 | 2.6355e-08 | 1.2634e-09 | 3.0203e-09 | 1.4946e-09 | 1.0632e-10 | 18883.179
108906.82 | 2.0596e-08 | 2.8771e-08 | 6.8574e-10 | 2.972e-08 | 2.6318e-08 | 1.276e-09 | 3.0677e-09 | 1.5216e-09 | 1.0595e-10 | 18895.351
108918.984 | 2.0782e-08 | 2.9105e-08 | 6.8714e-10 | 3.0012e-08 | 2.6327e-08 | 1.2623e-09 | 3.0857e-09 | 1.5147e-09 | 1.0616e-10 | 18907.515
108931.148 | 2.0713e-08 | 2.8931e-08 | 6.9055e-10 | 2.984e-08 | 2.6275e-08 | 1.2735e-09 | 3.0627e-09 | 1.5139e-09 | 1.056e-10 | 18919.679
108943.32 | 2.0943e-08 | 2.8798e-08 | 6.8354e-10 | 2.9622e-08 | 2.6188e-08 | 1.2789e-09 | 3.1243e-09 | 1.5221e-09 | 1.0556e-10 | 18931.851
108955.484 | 2.0674e-08 | 2.8919e-08 | 6.8702e-10 | 3.021e-08 | 2.6335e-08 | 1.2742e-09 | 3.1304e-09 | 1.5371e-09 | 1.076e-10 | 18944.015
108967.648 | 2.0914e-08 | 2.9694e-08 | 7.0892e-10 | 3.052e-08 | 2.6989e-08 | 1.2911e-09 | 3.1475e-09 | 1.5508e-09 | 1.0884e-10 | 18956.179
108979.82 | 2.0996e-08 | 2.9495e-08 | 7.0453e-10 | 3.089e-08 | 2.6863e-08 | 1.2801e-09 | 3.1214e-09 | 1.5575e-09 | 1.0827e-10 | 18968.351
108991.984 | 2.1313e-08 | 2.9625e-08 | 7.0694e-10 | 3.0739e-08 | 2.6796e-08 | 1.3017e-09 | 3.1533e-09 | 1.5371e-09 | 1.0767e-10 | 18980.515
109004.156 | 2.0999e-08 | 2.8877e-08 | 7.0035e-10 | 3.0377e-08 | 2.6747e-08 | 1.2895e-09 | 3.1128e-09 | 1.5507e-09 | 1.0727e-10 | 18992.687
109016.32 | 2.0841e-08 | 2.9181e-08 | 6.9231e-10 | 3.0363e-08 | 2.6478e-08 | 1.2819e-09 | 3.119e-09 | 1.5371e-09 | 1.0499e-10 | 19004.851
109028.484 | 2.0794e-08 | 2.9097e-08 | 6.947e-10 | 3.0026e-08 | 2.6534e-08 | 1.2661e-09 | 3.0951e-09 | 1.5102e-09 | 1.0453e-10 | 19017.015
109040.656 | 2.0587e-08 | 2.8759e-08 | 6.7677e-10 | 2.9938e-08 | 2.6274e-08 | 1.2471e-09 | 3.0119e-09 | 1.5065e-09 | 1.0327e-10 | 19029.187
109052.82 | 2.0282e-08 | 2.8276e-08 | 6.7333e-10 | 2.9959e-08 | 2.5842e-08 | 1.2592e-09 | 3.0447e-09 | 1.5181e-09 | 1.0358e-10 | 19041.351
109064.984 | 2.0477e-08 | 2.8708e-08 | 6.6891e-10 | 2.9751e-08 | 2.6382e-08 | 1.2346e-09 | 3.0267e-09 | 1.4943e-09 | 1.0398e-10 | 19053.515
109077.156 | 2.0384e-08 | 2.8836e-08 | 6.7573e-10 | 2.9701e-08 | 2.6203e-08 | 1.2625e-09 | 3.0813e-09 | 1.5163e-09 | 1.0577e-10 | 19065.687
109089.32 | 2.058e-08 | 2.8861e-08 | 6.9448e-10 | 3.0315e-08 | 2.582e-08 | 1.2666e-09 | 3.0832e-09 | 1.5172e-09 | 1.0506e-10 | 19077.851
109101.492 | 2.0575e-08 | 2.88e-08 | 6.9051e-10 | 3.0241e-08 | 2.6202e-08 | 1.2662e-09 | 3.0652e-09 | 1.5036e-09 | 1.0508e-10 | 19090.023
109113.656 | 2.0502e-08 | 2.8591e-08 | 6.7619e-10 | 2.9467e-08 | 2.6117e-08 | 1.249e-09 | 3.0368e-09 | 1.5039e-09 | 1.0562e-10 | 19102.187
109125.82 | 2.0591e-08 | 2.8638e-08 | 6.878e-10 | 3.0175e-08 | 2.6413e-08 | 1.2546e-09 | 3.0061e-09 | 1.5097e-09 | 1.0588e-10 | 19114.351
109137.992 | 2.0402e-08 | 2.8512e-08 | 6.9957e-10 | 3.0229e-08 | 2.6374e-08 | 1.2712e-09 | 3.0594e-09 | 1.5128e-09 | 1.0487e-10 | 19126.523
109150.156 | 2.0417e-08 | 2.856e-08 | 6.9115e-10 | 3.0206e-08 | 2.6221e-08 | 1.2509e-09 | 3.0691e-09 | 1.5322e-09 | 1.0516e-10 | 19138.687
109162.32 | 2.0538e-08 | 2.8826e-08 | 6.8028e-10 | 3.008e-08 | 2.5859e-08 | 1.2523e-09 | 3.0809e-09 | 1.5159e-09 | 1.0607e-10 | 19150.851
109174.492 | 2.0281e-08 | 2.8935e-08 | 6.9271e-10 | 3.0267e-08 | 2.6277e-08 | 1.2706e-09 | 3.0588e-09 | 1.5221e-09 | 1.0513e-10 | 19163.023
109186.656 | 2.0423e-08 | 2.8436e-08 | 6.9767e-10 | 2.9882e-08 | 2.6212e-08 | 1.2641e-09 | 3.0963e-09 | 1.5191e-09 | 1.0589e-10 | 19175.187
109198.828 | 2.0559e-08 | 2.884e-08 | 6.8604e-10 | 2.9789e-08 | 2.6267e-08 | 1.2584e-09 | 3.0875e-09 | 1.5271e-09 | 1.0542e-10 | 19187.359
109210.992 | 2.0452e-08 | 2.9145e-08 | 6.9227e-10 | 3.0422e-08 | 2.6208e-08 | 1.2846e-09 | 3.095e-09 | 1.5379e-09 | 1.0549e-10 | 19199.523
109223.156 | 2.0791e-08 | 2.878e-08 | 6.8122e-10 | 3.0079e-08 | 2.6348e-08 | 1.2695e-09 | 3.1062e-09 | 1.5191e-09 | 1.0468e-10 | 19211.687
109235.328 | 2.0973e-08 | 2.9262e-08 | 6.9253e-10 | 3.0494e-08 | 2.63e-08 | 1.2643e-09 | 3.0619e-09 | 1.5238e-09 | 1.0616e-10 | 19223.859
109247.492 | 2.0466e-08 | 2.866e-08 | 6.8649e-10 | 3.0178e-08 | 2.6449e-08 | 1.2668e-09 | 3.0894e-09 | 1.5225e-09 | 1.0642e-10 | 19236.023
109259.656 | 2.0569e-08 | 2.9128e-08 | 6.897e-10 | 3.0333e-08 | 2.6626e-08 | 1.2829e-09 | 3.1167e-09 | 1.5455e-09 | 1.0674e-10 | 19248.187
109271.828 | 2.0691e-08 | 2.9021e-08 | 6.9142e-10 | 3.0489e-08 | 2.6763e-08 | 1.2741e-09 | 3.103e-09 | 1.5233e-09 | 1.0518e-10 | 19260.359
109283.992 | 2.0784e-08 | 2.8998e-08 | 6.9589e-10 | 3.0278e-08 | 2.6176e-08 | 1.2654e-09 | 3.0895e-09 | 1.5193e-09 | 1.0624e-10 | 19272.523
109296.164 | 2.09e-08 | 2.8975e-08 | 6.9343e-10 | 3.0177e-08 | 2.6048e-08 | 1.2598e-09 | 3.0992e-09 | 1.5109e-09 | 1.0553e-10 | 19284.695
109308.328 | 2.0668e-08 | 2.8629e-08 | 6.8574e-10 | 3.0528e-08 | 2.6295e-08 | 1.2665e-09 | 3.0452e-09 | 1.5098e-09 | 1.0534e-10 | 19296.859
109320.492 | 2.0717e-08 | 2.8854e-08 | 6.9299e-10 | 3.0016e-08 | 2.6178e-08 | 1.2652e-09 | 3.0449e-09 | 1.4803e-09 | 1.0503e-10 | 19309.023
109332.664 | 2.0625e-08 | 2.8854e-08 | 6.9101e-10 | 3.0084e-08 | 2.6187e-08 | 1.2691e-09 | 3.0493e-09 | 1.5143e-09 | 1.0599e-10 | 19321.195
109344.828 | 2.0813e-08 | 2.8862e-08 | 7.054e-10 | 3.0379e-08 | 2.6348e-08 | 1.2802e-09 | 3.1104e-09 | 1.5234e-09 | 1.0708e-10 | 19333.359
109356.992 | 2.0916e-08 | 2.9141e-08 | 7.009e-10 | 3.0628e-08 | 2.6632e-08 | 1.2693e-09 | 3.0994e-09 | 1.5414e-09 | 1.0706e-10 | 19345.523
109369.164 | 2.0706e-08 | 2.8844e-08 | 7.0614e-10 | 3.0491e-08 | 2.6816e-08 | 1.2598e-09 | 3.1151e-09 | 1.5311e-09 | 1.0715e-10 | 19357.695
109381.328 | 2.0982e-08 | 2.8381e-08 | 7.0289e-10 | 3.0169e-08 | 2.6112e-08 | 1.2527e-09 | 3.0606e-09 | 1.5298e-09 | 1.0472e-10 | 19369.859
109393.5 | 2.0656e-08 | 2.8514e-08 | 7.0016e-10 | 3.0384e-08 | 2.6294e-08 | 1.2619e-09 | 3.0466e-09 | 1.5121e-09 | 1.0592e-10 | 19382.031
109405.664 | 2.04e-08 | 2.8555e-08 | 6.9669e-10 | 3.021e-08 | 2.6083e-08 | 1.2592e-09 | 3.0478e-09 | 1.5069e-09 | 1.0446e-10 | 19394.195
109417.828 | 2.0351e-08 | 2.8211e-08 | 6.8315e-10 | 2.9669e-08 | 2.6094e-08 | 1.2573e-09 | 3.0407e-09 | 1.498e-09 | 1.0365e-10 | 19406.359
109430 | 2.0239e-08 | 2.8821e-08 | 6.837e-10 | 3.0132e-08 | 2.606e-08 | 1.2615e-09 | 3.0338e-09 | 1.4983e-09 | 1.0458e-10 | 19418.531
109442.164 | 2.0163e-08 | 2.8808e-08 | 6.7425e-10 | 2.9686e-08 | 2.6127e-08 | 1.2556e-09 | 3.0425e-09 | 1.5096e-09 | 1.0316e-10 | 19430.695
109454.328 | 2.0239e-08 | 2.8414e-08 | 6.8419e-10 | 3.0075e-08 | 2.5944e-08 | 1.2277e-09 | 3.0544e-09 | 1.5109e-09 | 1.0229e-10 | 19442.859
109466.5 | 2.0295e-08 | 2.8723e-08 | 6.8651e-10 | 2.9677e-08 | 2.6177e-08 | 1.2516e-09 | 3.0388e-09 | 1.4847e-09 | 1.0396e-10 | 19455.031
109478.664 | 2.0432e-08 | 2.9008e-08 | 6.8071e-10 | 3.016e-08 | 2.6222e-08 | 1.2353e-09 | 3.0295e-09 | 1.4948e-09 | 1.031e-10 | 19467.195
109490.836 | 2.0411e-08 | 2.8768e-08 | 6.7991e-10 | 2.955e-08 | 2.6005e-08 | 1.2377e-09 | 3.0173e-09 | 1.5026e-09 | 1.038e-10 | 19479.367
109503 | 2.0364e-08 | 2.8313e-08 | 6.8058e-10 | 2.9793e-08 | 2.5997e-08 | 1.2389e-09 | 2.996e-09 | 1.4854e-09 | 1.0262e-10 | 19491.531
109515.164 | 2.0276e-08 | 2.8256e-08 | 6.7178e-10 | 2.9544e-08 | 2.5707e-08 | 1.2371e-09 | 2.9941e-09 | 1.4744e-09 | 1.0238e-10 | 19503.695
109527.336 | 2.0122e-08 | 2.8319e-08 | 6.7579e-10 | 2.9373e-08 | 2.5516e-08 | 1.2327e-09 | 3.018e-09 | 1.4764e-09 | 1.0328e-10 | 19515.867
109539.5 | 2.041e-08 | 2.8437e-08 | 6.8266e-10 | 2.919e-08 | 2.6312e-08 | 1.2419e-09 | 3.0386e-09 | 1.4862e-09 | 1.0493e-10 | 19528.031
109551.672 | 2.0299e-08 | 2.8217e-08 | 6.8687e-10 | 2.9832e-08 | 2.5883e-08 | 1.2525e-09 | 3.0301e-09 | 1.5018e-09 | 1.0282e-10 | 19540.203
109563.836 | 2.0409e-08 | 2.8268e-08 | 6.7511e-10 | 2.9224e-08 | 2.5704e-08 | 1.2412e-09 | 3.0134e-09 | 1.4818e-09 | 1.039e-10 | 19552.367
109576 | 2.0173e-08 | 2.8216e-08 | 6.7415e-10 | 2.9431e-08 | 2.5804e-08 | 1.2337e-09 | 3.0201e-09 | 1.4713e-09 | 1.0247e-10 | 19564.531
109588.172 | 2.0054e-08 | 2.8341e-08 | 6.8036e-10 | 2.9283e-08 | 2.5944e-08 | 1.2296e-09 | 3.0031e-09 | 1.48e-09 | 1.0198e-10 | 19576.703
109600.336 | 2.0299e-08 | 2.8392e-08 | 6.7958e-10 | 2.9403e-08 | 2.5849e-08 | 1.2255e-09 | 2.9837e-09 | 1.4739e-09 | 1.014e-10 | 19588.867
109612.5 | 1.9982e-08 | 2.8313e-08 | 6.6292e-10 | 2.9295e-08 | 2.5701e-08 | 1.2286e-09 | 2.9793e-09 | 1.4819e-09 | 1.0116e-10 | 19601.031
109624.672 | 2.0186e-08 | 2.7973e-08 | 6.6789e-10 | 2.9724e-08 | 2.5662e-08 | 1.2443e-09 | 3.0019e-09 | 1.4678e-09 | 1.0255e-10 | 19613.203
109636.836 | 2.0033e-08 | 2.7888e-08 | 6.6011e-10 | 2.9128e-08 | 2.5728e-08 | 1.2234e-09 | 2.9862e-09 | 1.4577e-09 | 1.0091e-10 | 19625.367
109649.008 | 1.9896e-08 | 2.8158e-08 | 6.571e-10 | 2.9141e-08 | 2.5551e-08 | 1.2112e-09 | 2.9752e-09 | 1.4649e-09 | 1.0243e-10 | 19637.539
109661.172 | 2.0168e-08 | 2.8126e-08 | 6.7171e-10 | 2.9758e-08 | 2.5579e-08 | 1.236e-09 | 3.039e-09 | 1.4916e-09 | 1.0235e-10 | 19649.703
109673.336 | 2.0035e-08 | 2.8304e-08 | 6.7817e-10 | 2.9876e-08 | 2.589e-08 | 1.2448e-09 | 3.0689e-09 | 1.5183e-09 | 1.0345e-10 | 19661.867
109685.508 | 2.0094e-08 | 2.8754e-08 | 6.802e-10 | 2.9984e-08 | 2.6392e-08 | 1.2475e-09 | 3.0734e-09 | 1.5056e-09 | 1.0469e-10 | 19674.039
109697.672 | 2.0302e-08 | 2.8834e-08 | 6.9619e-10 | 2.9952e-08 | 2.6485e-08 | 1.2501e-09 | 3.0618e-09 | 1.5169e-09 | 1.0521e-10 | 19686.203
109709.836 | 2.0577e-08 | 2.897e-08 | 6.9313e-10 | 3.0083e-08 | 2.6477e-08 | 1.2484e-09 | 3.054e-09 | 1.5228e-09 | 1.0472e-10 | 19698.367
109722.008 | 2.0523e-08 | 2.9024e-08 | 6.9726e-10 | 2.9673e-08 | 2.5999e-08 | 1.2375e-09 | 3.0403e-09 | 1.5083e-09 | 1.0545e-10 | 19710.539
109734.172 | 2.0409e-08 | 2.8724e-08 | 6.9434e-10 | 2.9586e-08 | 2.6285e-08 | 1.2476e-09 | 3.0284e-09 | 1.4811e-09 | 1.0419e-10 | 19722.703
109746.344 | 2.039e-08 | 2.9179e-08 | 6.9026e-10 | 2.9273e-08 | 2.5998e-08 | 1.2317e-09 | 3.0654e-09 | 1.4853e-09 | 1.0312e-10 | 19734.875
109758.508 | 2.0312e-08 | 2.884e-08 | 6.8208e-10 | 2.9795e-08 | 2.595e-08 | 1.2335e-09 | 3.02e-09 | 1.4888e-09 | 1.0276e-10 | 19747.039
109770.672 | 2.0112e-08 | 2.8546e-08 | 6.8015e-10 | 2.9329e-08 | 2.5898e-08 | 1.2427e-09 | 2.9699e-09 | 1.4787e-09 | 1.0218e-10 | 19759.203
109782.844 | 2.018e-08 | 2.8586e-08 | 6.7329e-10 | 2.9358e-08 | 2.5798e-08 | 1.2294e-09 | 2.9814e-09 | 1.4691e-09 | 1.0225e-10 | 19771.375
109795.008 | 1.9994e-08 | 2.8396e-08 | 6.697e-10 | 2.9428e-08 | 2.5792e-08 | 1.2285e-09 | 2.9802e-09 | 1.4835e-09 | 1.03e-10 | 19783.539
109807.172 | 2.0399e-08 | 2.8454e-08 | 6.7832e-10 | 2.9483e-08 | 2.5415e-08 | 1.2283e-09 | 2.9852e-09 | 1.486e-09 | 1.0366e-10 | 19795.703
109819.344 | 2.0254e-08 | 2.8817e-08 | 6.8577e-10 | 2.988e-08 | 2.5967e-08 | 1.2422e-09 | 3.012e-09 | 1.4938e-09 | 1.0421e-10 | 19807.875
109831.508 | 2.0074e-08 | 2.8611e-08 | 6.7829e-10 | 2.9779e-08 | 2.6112e-08 | 1.2438e-09 | 3.0091e-09 | 1.4888e-09 | 1.0325e-10 | 19820.039
109843.68 | 2.0144e-08 | 2.8635e-08 | 6.8052e-10 | 2.9797e-08 | 2.6252e-08 | 1.2312e-09 | 3.065e-09 | 1.5032e-09 | 1.048e-10 | 19832.211
109855.844 | 2.0227e-08 | 2.8671e-08 | 6.7957e-10 | 2.9823e-08 | 2.6221e-08 | 1.2408e-09 | 3.0163e-09 | 1.5001e-09 | 1.0311e-10 | 19844.375
109868.008 | 2.0386e-08 | 2.8555e-08 | 6.7488e-10 | 2.9521e-08 | 2.6135e-08 | 1.2315e-09 | 3.0491e-09 | 1.5062e-09 | 1.0411e-10 | 19856.539
109880.18 | 2.0476e-08 | 2.8914e-08 | 6.9286e-10 | 2.9983e-08 | 2.6433e-08 | 1.2459e-09 | 3.0851e-09 | 1.5188e-09 | 1.062e-10 | 19868.711
109892.344 | 2.0473e-08 | 2.8467e-08 | 6.9519e-10 | 2.9909e-08 | 2.6274e-08 | 1.2497e-09 | 3.0876e-09 | 1.5529e-09 | 1.0604e-10 | 19880.875
109904.508 | 2.0645e-08 | 2.9258e-08 | 7.0305e-10 | 3.0134e-08 | 2.6617e-08 | 1.2433e-09 | 3.0735e-09 | 1.4936e-09 | 1.0552e-10 | 19893.039
109916.68 | 2.066e-08 | 2.8717e-08 | 6.9428e-10 | 2.9847e-08 | 2.6631e-08 | 1.2514e-09 | 3.0306e-09 | 1.5067e-09 | 1.059e-10 | 19905.211
109928.844 | 2.073e-08 | 2.9249e-08 | 6.9577e-10 | 2.9955e-08 | 2.6417e-08 | 1.2374e-09 | 3.0613e-09 | 1.4825e-09 | 1.0414e-10 | 19917.375
109941.016 | 2.0534e-08 | 2.9077e-08 | 6.9937e-10 | 2.9939e-08 | 2.6904e-08 | 1.2471e-09 | 3.0724e-09 | 1.5082e-09 | 1.0487e-10 | 19929.547
109953.18 | 2.0475e-08 | 2.8753e-08 | 6.8875e-10 | 2.9383e-08 | 2.6327e-08 | 1.2368e-09 | 3.0493e-09 | 1.4876e-09 | 1.0431e-10 | 19941.711
109965.344 | 2.0441e-08 | 2.9138e-08 | 6.8418e-10 | 2.9393e-08 | 2.6142e-08 | 1.2439e-09 | 3.0616e-09 | 1.4981e-09 | 1.0489e-10 | 19953.875
109977.516 | 2.0235e-08 | 2.8732e-08 | 6.8922e-10 | 2.9995e-08 | 2.614e-08 | 1.2316e-09 | 3.0695e-09 | 1.5023e-09 | 1.0426e-10 | 19966.047
109989.68 | 2.034e-08 | 2.8731e-08 | 6.868e-10 | 3.0081e-08 | 2.65e-08 | 1.248e-09 | 3.0721e-09 | 1.5073e-09 | 1.0484e-10 | 19978.211
110001.844 | 2.0395e-08 | 2.863e-08 | 6.8954e-10 | 2.9551e-08 | 2.6095e-08 | 1.2316e-09 | 3.0361e-09 | 1.4945e-09 | 1.0202e-10 | 19990.375
110014.016 | 1.9967e-08 | 2.8582e-08 | 6.7759e-10 | 2.9124e-08 | 2.6055e-08 | 1.2338e-09 | 3.0501e-09 | 1.4729e-09 | 1.0312e-10 | 20002.547
110026.18 | 2.0116e-08 | 2.8988e-08 | 6.7289e-10 | 2.9809e-08 | 2.6193e-08 | 1.245e-09 | 3.0209e-09 | 1.4871e-09 | 1.038e-10 | 20014.711
110038.352 | 2.0482e-08 | 2.8593e-08 | 6.8749e-10 | 2.9388e-08 | 2.6222e-08 | 1.2343e-09 | 3.0478e-09 | 1.4887e-09 | 1.0446e-10 | 20026.883
110050.516 | 2.0442e-08 | 2.8775e-08 | 6.7526e-10 | 2.9071e-08 | 2.6128e-08 | 1.2311e-09 | 3.006e-09 | 1.4602e-09 | 1.0231e-10 | 20039.047
110062.68 | 2.0164e-08 | 2.8523e-08 | 6.786e-10 | 2.9169e-08 | 2.5965e-08 | 1.2211e-09 | 2.9548e-09 | 1.4684e-09 | 1.041e-10 | 20051.211
110074.852 | 2.0329e-08 | 2.8927e-08 | 6.8659e-10 | 2.9456e-08 | 2.6128e-08 | 1.2417e-09 | 3.0264e-09 | 1.4872e-09 | 1.0465e-10 | 20063.383
110087.016 | 2.0631e-08 | 2.8917e-08 | 6.9184e-10 | 2.9563e-08 | 2.6482e-08 | 1.2415e-09 | 3.0148e-09 | 1.4922e-09 | 1.0464e-10 | 20075.547
110099.18 | 2.0548e-08 | 2.8961e-08 | 6.9382e-10 | 2.9724e-08 | 2.6399e-08 | 1.2295e-09 | 3.0187e-09 | 1.5117e-09 | 1.0524e-10 | 20087.711
110111.352 | 2.0658e-08 | 2.9079e-08 | 6.9277e-10 | 2.9954e-08 | 2.6404e-08 | 1.2403e-09 | 3.0298e-09 | 1.4875e-09 | 1.0416e-10 | 20099.883
110123.516 | 2.0758e-08 | 2.9024e-08 | 6.9172e-10 | 2.9659e-08 | 2.6241e-08 | 1.2355e-09 | 3.0163e-09 | 1.5022e-09 | 1.0455e-10 | 20112.047
110135.688 | 2.0695e-08 | 2.8834e-08 | 6.9054e-10 | 2.9112e-08 | 2.6388e-08 | 1.2486e-09 | 3.0595e-09 | 1.4971e-09 | 1.0518e-10 | 20124.219
110147.852 | 2.0535e-08 | 2.8943e-08 | 6.9968e-10 | 2.9685e-08 | 2.6406e-08 | 1.2366e-09 | 3.0177e-09 | 1.4817e-09 | 1.0547e-10 | 20136.383
110160.016 | 2.0795e-08 | 2.8822e-08 | 6.879e-10 | 2.9485e-08 | 2.6366e-08 | 1.2387e-09 | 2.9954e-09 | 1.496e-09 | 1.0447e-10 | 20148.547
110172.188 | 2.0624e-08 | 2.901e-08 | 6.9416e-10 | 2.9523e-08 | 2.6538e-08 | 1.2363e-09 | 3.0145e-09 | 1.4689e-09 | 1.0373e-10 | 20160.719
110184.352 | 2.0747e-08 | 2.9382e-08 | 6.9141e-10 | 2.9545e-08 | 2.649e-08 | 1.2445e-09 | 3.064e-09 | 1.5114e-09 | 1.0619e-10 | 20172.883
110196.516 | 2.0914e-08 | 2.8929e-08 | 6.9363e-10 | 3.0023e-08 | 2.6697e-08 | 1.2534e-09 | 3.0596e-09 | 1.4913e-09 | 1.0508e-10 | 20185.047
110208.688 | 2.0632e-08 | 2.9027e-08 | 6.8962e-10 | 2.9573e-08 | 2.6478e-08 | 1.255e-09 | 3.0613e-09 | 1.484e-09 | 1.0525e-10 | 20197.219
110220.852 | 2.0825e-08 | 2.9412e-08 | 6.937e-10 | 2.9599e-08 | 2.6316e-08 | 1.2374e-09 | 3.0499e-09 | 1.4895e-09 | 1.0574e-10 | 20209.383
110233.023 | 2.0582e-08 | 2.931e-08 | 6.962e-10 | 2.9834e-08 | 2.6554e-08 | 1.2404e-09 | 3.0726e-09 | 1.4941e-09 | 1.0557e-10 | 20221.554
110245.188 | 2.0475e-08 | 2.8785e-08 | 6.9227e-10 | 2.9528e-08 | 2.6507e-08 | 1.231e-09 | 3.0252e-09 | 1.4895e-09 | 1.0337e-10 | 20233.719
110257.352 | 2.0436e-08 | 2.9174e-08 | 6.8986e-10 | 2.89e-08 | 2.5881e-08 | 1.239e-09 | 3.0193e-09 | 1.4798e-09 | 1.0302e-10 | 20245.883
110269.523 | 2.0735e-08 | 2.932e-08 | 6.9011e-10 | 2.953e-08 | 2.651e-08 | 1.2194e-09 | 3.0294e-09 | 1.4872e-09 | 1.0345e-10 | 20258.054
110281.688 | 2.0787e-08 | 2.8883e-08 | 6.8899e-10 | 2.9253e-08 | 2.6227e-08 | 1.2463e-09 | 3.0179e-09 | 1.5014e-09 | 1.0392e-10 | 20270.219
110293.852 | 2.0562e-08 | 2.8842e-08 | 6.8996e-10 | 2.9608e-08 | 2.6756e-08 | 1.2464e-09 | 3.0208e-09 | 1.5063e-09 | 1.0589e-10 | 20282.383
110306.023 | 2.077e-08 | 2.9318e-08 | 7.0034e-10 | 2.9516e-08 | 2.6492e-08 | 1.2631e-09 | 3.026e-09 | 1.5123e-09 | 1.0585e-10 | 20294.554
110318.188 | 2.1173e-08 | 2.8816e-08 | 6.9503e-10 | 2.9266e-08 | 2.6507e-08 | 1.2442e-09 | 3.0576e-09 | 1.4932e-09 | 1.046e-10 | 20306.719
110330.359 | 2.0862e-08 | 2.8875e-08 | 6.8718e-10 | 2.9105e-08 | 2.6338e-08 | 1.2504e-09 | 2.9906e-09 | 1.4779e-09 | 1.0337e-10 | 20318.89
110342.523 | 2.0547e-08 | 2.9001e-08 | 6.7946e-10 | 2.9035e-08 | 2.6135e-08 | 1.2529e-09 | 2.9937e-09 | 1.4798e-09 | 1.0359e-10 | 20331.054
110354.688 | 2.0496e-08 | 2.8626e-08 | 6.8838e-10 | 2.9354e-08 | 2.6156e-08 | 1.2705e-09 | 3.0128e-09 | 1.4882e-09 | 1.0516e-10 | 20343.219
110366.859 | 2.0481e-08 | 2.8929e-08 | 6.8805e-10 | 2.9379e-08 | 2.658e-08 | 1.266e-09 | 3.059e-09 | 1.5081e-09 | 1.0402e-10 | 20355.39
110379.023 | 2.0558e-08 | 2.9051e-08 | 6.9986e-10 | 2.8995e-08 | 2.6701e-08 | 1.2724e-09 | 3.058e-09 | 1.506e-09 | 1.0483e-10 | 20367.554
110391.188 | 2.0388e-08 | 2.8833e-08 | 6.9022e-10 | 2.9364e-08 | 2.6264e-08 | 1.263e-09 | 3.0373e-09 | 1.4916e-09 | 1.0421e-10 | 20379.719
110403.359 | 2.0599e-08 | 2.8515e-08 | 6.8396e-10 | 2.9073e-08 | 2.5978e-08 | 1.2627e-09 | 3.032e-09 | 1.4827e-09 | 1.0361e-10 | 20391.89
110415.523 | 2.0663e-08 | 2.8679e-08 | 6.8266e-10 | 2.8802e-08 | 2.6023e-08 | 1.2494e-09 | 2.9627e-09 | 1.4748e-09 | 1.0406e-10 | 20404.054
110427.695 | 2.0312e-08 | 2.8503e-08 | 6.9345e-10 | 2.9182e-08 | 2.6036e-08 | 1.2503e-09 | 3.0119e-09 | 1.4645e-09 | 1.0307e-10 | 20416.226
110439.859 | 2.071e-08 | 2.8302e-08 | 6.8292e-10 | 2.8828e-08 | 2.5808e-08 | 1.2337e-09 | 2.9797e-09 | 1.4855e-09 | 1.0395e-10 | 20428.39
110452.023 | 2.0554e-08 | 2.869e-08 | 6.8814e-10 | 2.9e-08 | 2.6115e-08 | 1.2422e-09 | 3.0138e-09 | 1.4715e-09 | 1.0362e-10 | 20440.554
110464.195 | 2.0616e-08 | 2.877e-08 | 6.9337e-10 | 2.924e-08 | 2.6048e-08 | 1.2428e-09 | 2.9803e-09 | 1.4657e-09 | 1.0296e-10 | 20452.726
110476.359 | 2.0579e-08 | 2.8316e-08 | 6.8571e-10 | 2.895e-08 | 2.6056e-08 | 1.248e-09 | 3.002e-09 | 1.4703e-09 | 1.0373e-10 | 20464.89
110488.523 | 2.0572e-08 | 2.8685e-08 | 6.8103e-10 | 2.9355e-08 | 2.6114e-08 | 1.2535e-09 | 3.0082e-09 | 1.4972e-09 | 1.0382e-10 | 20477.054
110500.695 | 2.0442e-08 | 2.8897e-08 | 6.9192e-10 | 2.9005e-08 | 2.6218e-08 | 1.249e-09 | 2.9925e-09 | 1.4754e-09 | 1.0405e-10 | 20489.226
110512.859 | 2.0742e-08 | 2.8727e-08 | 6.8984e-10 | 2.9016e-08 | 2.6025e-08 | 1.2549e-09 | 2.9792e-09 | 1.4761e-09 | 1.0533e-10 | 20501.39
110525.031 | 2.0465e-08 | 2.8976e-08 | 6.9316e-10 | 2.8945e-08 | 2.6311e-08 | 1.2683e-09 | 3.0064e-09 | 1.484e-09 | 1.0542e-10 | 20513.562
110537.195 | 2.0705e-08 | 2.9044e-08 | 6.975e-10 | 2.9006e-08 | 2.6135e-08 | 1.2533e-09 | 3.0439e-09 | 1.5184e-09 | 1.0614e-10 | 20525.726
110549.359 | 2.0742e-08 | 2.9148e-08 | 6.9674e-10 | 2.9611e-08 | 2.6671e-08 | 1.2483e-09 | 3.0428e-09 | 1.5076e-09 | 1.0576e-10 | 20537.89
110561.531 | 2.0841e-08 | 2.8973e-08 | 7.0479e-10 | 2.9978e-08 | 2.665e-08 | 1.2552e-09 | 3.0482e-09 | 1.5048e-09 | 1.064e-10 | 20550.062
110573.695 | 2.0878e-08 | 2.9281e-08 | 7.0066e-10 | 2.9698e-08 | 2.6639e-08 | 1.2746e-09 | 3.0854e-09 | 1.5285e-09 | 1.0607e-10 | 20562.226
110585.859 | 2.0978e-08 | 2.9168e-08 | 7.0549e-10 | 2.9815e-08 | 2.6754e-08 | 1.2823e-09 | 3.1051e-09 | 1.5207e-09 | 1.0732e-10 | 20574.39
110598.031 | 2.1162e-08 | 2.8717e-08 | 7.0997e-10 | 2.953e-08 | 2.6654e-08 | 1.2609e-09 | 3.0825e-09 | 1.507e-09 | 1.0577e-10 | 20586.562
110610.195 | 2.0573e-08 | 2.9018e-08 | 7.0478e-10 | 2.9363e-08 | 2.6697e-08 | 1.2678e-09 | 3.0623e-09 | 1.4996e-09 | 1.0537e-10 | 20598.726
110622.367 | 2.0647e-08 | 2.8724e-08 | 6.9517e-10 | 2.9183e-08 | 2.6337e-08 | 1.2656e-09 | 3.0578e-09 | 1.508e-09 | 1.049e-10 | 20610.898
110634.531 | 2.0137e-08 | 2.866e-08 | 7.0904e-10 | 2.9614e-08 | 2.6353e-08 | 1.2637e-09 | 3.03e-09 | 1.5061e-09 | 1.0469e-10 | 20623.062
110646.695 | 2.0361e-08 | 2.8857e-08 | 7.0793e-10 | 2.9444e-08 | 2.676e-08 | 1.2562e-09 | 3.0233e-09 | 1.4995e-09 | 1.0537e-10 | 20635.226
110658.867 | 2.0533e-08 | 2.8583e-08 | 7.0327e-10 | 2.9282e-08 | 2.6389e-08 | 1.2574e-09 | 3.019e-09 | 1.5037e-09 | 1.0499e-10 | 20647.398
110671.031 | 2.0431e-08 | 2.8631e-08 | 6.8653e-10 | 2.9298e-08 | 2.6484e-08 | 1.2502e-09 | 3.0311e-09 | 1.4943e-09 | 1.0442e-10 | 20659.562
110683.195 | 2.0383e-08 | 2.8939e-08 | 6.8896e-10 | 2.9389e-08 | 2.6137e-08 | 1.2495e-09 | 3.0246e-09 | 1.5068e-09 | 1.054e-10 | 20671.726
110695.367 | 2.064e-08 | 2.869e-08 | 6.9175e-10 | 2.9536e-08 | 2.6087e-08 | 1.2573e-09 | 3.0068e-09 | 1.4856e-09 | 1.0503e-10 | 20683.898
110707.531 | 2.0493e-08 | 2.862e-08 | 7.0165e-10 | 2.9679e-08 | 2.603e-08 | 1.2618e-09 | 3.0081e-09 | 1.4922e-09 | 1.0306e-10 | 20696.062
110719.703 | 2.0303e-08 | 2.8446e-08 | 6.926e-10 | 2.9085e-08 | 2.6165e-08 | 1.2457e-09 | 2.9797e-09 | 1.4596e-09 | 1.0383e-10 | 20708.234
110731.867 | 2.026e-08 | 2.8475e-08 | 6.8986e-10 | 2.9579e-08 | 2.6286e-08 | 1.2606e-09 | 3.0001e-09 | 1.4727e-09 | 1.0332e-10 | 20720.398
110744.031 | 2.0546e-08 | 2.8429e-08 | 6.7669e-10 | 2.8746e-08 | 2.5835e-08 | 1.2246e-09 | 2.971e-09 | 1.4657e-09 | 1.0221e-10 | 20732.562
110756.203 | 2.0014e-08 | 2.8334e-08 | 6.7148e-10 | 2.8566e-08 | 2.5511e-08 | 1.2382e-09 | 2.9766e-09 | 1.4592e-09 | 1.0234e-10 | 20744.734
110768.367 | 2.0129e-08 | 2.8016e-08 | 6.6893e-10 | 2.8763e-08 | 2.5789e-08 | 1.2388e-09 | 2.9726e-09 | 1.4511e-09 | 1.0225e-10 | 20756.898
110780.531 | 2.0698e-08 | 2.8382e-08 | 6.8267e-10 | 2.8918e-08 | 2.5684e-08 | 1.25e-09 | 2.9701e-09 | 1.459e-09 | 1.0254e-10 | 20769.062
110792.703 | 2.0181e-08 | 2.82e-08 | 6.7607e-10 | 2.8615e-08 | 2.5773e-08 | 1.2163e-09 | 2.951e-09 | 1.4518e-09 | 1.0141e-10 | 20781.234
110804.867 | 2.0157e-08 | 2.8069e-08 | 6.8472e-10 | 2.8871e-08 | 2.6112e-08 | 1.2575e-09 | 3.0222e-09 | 1.4712e-09 | 1.0352e-10 | 20793.398
110817.039 | 2.025e-08 | 2.8495e-08 | 6.8265e-10 | 2.9263e-08 | 2.6438e-08 | 1.2516e-09 | 3.0349e-09 | 1.4978e-09 | 1.029e-10 | 20805.57
110829.203 | 2.0378e-08 | 2.8435e-08 | 6.8354e-10 | 2.8944e-08 | 2.5899e-08 | 1.2494e-09 | 2.9834e-09 | 1.4912e-09 | 1.0416e-10 | 20817.734
110841.367 | 2.0404e-08 | 2.8471e-08 | 6.8438e-10 | 2.9161e-08 | 2.5873e-08 | 1.2605e-09 | 3.0132e-09 | 1.4902e-09 | 1.0421e-10 | 20829.898
110853.539 | 2.0205e-08 | 2.8674e-08 | 6.9165e-10 | 2.9214e-08 | 2.5826e-08 | 1.2642e-09 | 3.0364e-09 | 1.4853e-09 | 1.0442e-10 | 20842.07
110865.703 | 2.0299e-08 | 2.8412e-08 | 6.8325e-10 | 2.8978e-08 | 2.5855e-08 | 1.257e-09 | 3.004e-09 | 1.4725e-09 | 1.0253e-10 | 20854.234
110877.867 | 2.0052e-08 | 2.8693e-08 | 6.8122e-10 | 2.8989e-08 | 2.5546e-08 | 1.2537e-09 | 2.9856e-09 | 1.4659e-09 | 1.025e-10 | 20866.398
110890.039 | 2.0524e-08 | 2.8406e-08 | 6.7616e-10 | 2.9044e-08 | 2.5957e-08 | 1.2366e-09 | 2.997e-09 | 1.4685e-09 | 1.0286e-10 | 20878.57
110902.203 | 2.0204e-08 | 2.819e-08 | 6.6924e-10 | 2.8832e-08 | 2.5928e-08 | 1.2571e-09 | 2.9886e-09 | 1.466e-09 | 1.0436e-10 | 20890.734
110914.375 | 2.0348e-08 | 2.8216e-08 | 6.8784e-10 | 2.8959e-08 | 2.6003e-08 | 1.2487e-09 | 3.0165e-09 | 1.4806e-09 | 1.0323e-10 | 20902.906
110926.539 | 2.0429e-08 | 2.8393e-08 | 6.8973e-10 | 2.8736e-08 | 2.5745e-08 | 1.2482e-09 | 2.9952e-09 | 1.4601e-09 | 1.0358e-10 | 20915.07
110938.703 | 2.072e-08 | 2.8535e-08 | 6.9178e-10 | 2.9144e-08 | 2.6126e-08 | 1.2479e-09 | 2.9996e-09 | 1.4895e-09 | 1.022e-10 | 20927.234
110950.875 | 2.0321e-08 | 2.8311e-08 | 6.8434e-10 | 2.9418e-08 | 2.6061e-08 | 1.2403e-09 | 3.0223e-09 | 1.4888e-09 | 1.0264e-10 | 20939.406
110963.039 | 2.0288e-08 | 2.8401e-08 | 6.8967e-10 | 2.8677e-08 | 2.575e-08 | 1.2529e-09 | 3.0139e-09 | 1.4908e-09 | 1.041e-10 | 20951.57
110975.203 | 2.006e-08 | 2.8547e-08 | 6.8538e-10 | 2.9057e-08 | 2.5907e-08 | 1.2534e-09 | 3.0058e-09 | 1.4831e-09 | 1.0378e-10 | 20963.734
110987.375 | 2.036e-08 | 2.8309e-08 | 6.8391e-10 | 2.8972e-08 | 2.6058e-08 | 1.2446e-09 | 3.0087e-09 | 1.5008e-09 | 1.0387e-10 | 20975.906
110999.539 | 2.039e-08 | 2.8369e-08 | 6.9482e-10 | 2.9059e-08 | 2.5952e-08 | 1.243e-09 | 2.9992e-09 | 1.4766e-09 | 1.0426e-10 | 20988.07
111011.711 | 2.0349e-08 | 2.8728e-08 | 6.8309e-10 | 2.8565e-08 | 2.5488e-08 | 1.234e-09 | 2.9519e-09 | 1.4626e-09 | 1.0196e-10 | 21000.242
111023.875 | 2.0161e-08 | 2.8291e-08 | 6.8593e-10 | 2.8729e-08 | 2.5825e-08 | 1.243e-09 | 2.9591e-09 | 1.4741e-09 | 1.0243e-10 | 21012.406
111036.039 | 2.0358e-08 | 2.8183e-08 | 6.6062e-10 | 2.8514e-08 | 2.5504e-08 | 1.2265e-09 | 2.9476e-09 | 1.4488e-09 | 1.0074e-10 | 21024.57
111048.211 | 2.0201e-08 | 2.8136e-08 | 6.6724e-10 | 2.8674e-08 | 2.5477e-08 | 1.2359e-09 | 2.9522e-09 | 1.4684e-09 | 1.0257e-10 | 21036.742
111060.375 | 2.0078e-08 | 2.8028e-08 | 6.7866e-10 | 2.8535e-08 | 2.5738e-08 | 1.2767e-09 | 2.9871e-09 | 1.463e-09 | 1.0294e-10 | 21048.906
111072.547 | 2.0478e-08 | 2.839e-08 | 6.9112e-10 | 2.8593e-08 | 2.5673e-08 | 1.2718e-09 | 3.0035e-09 | 1.458e-09 | 1.0283e-10 | 21061.078
111084.711 | 2.0261e-08 | 2.8619e-08 | 6.858e-10 | 2.8708e-08 | 2.5794e-08 | 1.2598e-09 | 2.9955e-09 | 1.4597e-09 | 1.0353e-10 | 21073.242
111096.875 | 2.0495e-08 | 2.862e-08 | 6.8548e-10 | 2.8958e-08 | 2.5933e-08 | 1.2578e-09 | 2.9864e-09 | 1.4604e-09 | 1.0327e-10 | 21085.406
111109.047 | 2.0216e-08 | 2.8353e-08 | 6.8565e-10 | 2.8532e-08 | 2.5513e-08 | 1.2506e-09 | 2.9809e-09 | 1.4576e-09 | 1.0271e-10 | 21097.578
111121.211 | 2.0336e-08 | 2.8208e-08 | 6.8232e-10 | 2.8032e-08 | 2.5181e-08 | 1.2561e-09 | 2.9445e-09 | 1.4466e-09 | 1.0146e-10 | 21109.742
111133.375 | 2.0573e-08 | 2.8186e-08 | 6.7154e-10 | 2.7835e-08 | 2.5006e-08 | 1.2535e-09 | 2.9052e-09 | 1.4352e-09 | 9.9717e-11 | 21121.906
111145.547 | 2.0151e-08 | 2.8032e-08 | 6.6158e-10 | 2.8084e-08 | 2.5153e-08 | 1.2418e-09 | 2.928e-09 | 1.4228e-09 | 9.91e-11 | 21134.078
111157.711 | 2.0268e-08 | 2.8367e-08 | 6.7922e-10 | 2.8323e-08 | 2.5712e-08 | 1.2541e-09 | 2.9781e-09 | 1.4543e-09 | 1.0189e-10 | 21146.242
111169.883 | 1.9899e-08 | 2.8152e-08 | 6.7569e-10 | 2.8535e-08 | 2.5351e-08 | 1.2375e-09 | 2.908e-09 | 1.4523e-09 | 1.0073e-10 | 21158.414
111182.047 | 1.9767e-08 | 2.8171e-08 | 6.51e-10 | 2.8123e-08 | 2.5295e-08 | 1.2276e-09 | 2.9043e-09 | 1.4389e-09 | 1.0252e-10 | 21170.578
111194.211 | 2.0092e-08 | 2.8297e-08 | 6.7196e-10 | 2.7918e-08 | 2.5531e-08 | 1.2585e-09 | 2.9138e-09 | 1.4592e-09 | 1.0094e-10 | 21182.742
111206.383 | 2.0088e-08 | 2.8121e-08 | 6.6738e-10 | 2.8227e-08 | 2.5314e-08 | 1.2426e-09 | 2.952e-09 | 1.4279e-09 | 1.0088e-10 | 21194.914
111218.547 | 2.0334e-08 | 2.8402e-08 | 6.6573e-10 | 2.8142e-08 | 2.5528e-08 | 1.2303e-09 | 2.9462e-09 | 1.4394e-09 | 1.0084e-10 | 21207.078
111230.711 | 1.991e-08 | 2.8263e-08 | 6.6897e-10 | 2.8222e-08 | 2.5532e-08 | 1.2447e-09 | 2.9723e-09 | 1.435e-09 | 1.007e-10 | 21219.242
111242.883 | 2.0037e-08 | 2.812e-08 | 6.6801e-10 | 2.8139e-08 | 2.5513e-08 | 1.2298e-09 | 2.932e-09 | 1.4428e-09 | 9.9491e-11 | 21231.414
111255.047 | 1.9971e-08 | 2.8059e-08 | 6.6479e-10 | 2.8303e-08 | 2.519e-08 | 1.2383e-09 | 2.8978e-09 | 1.4353e-09 | 1.0128e-10 | 21243.578
111267.219 | 2.0131e-08 | 2.837e-08 | 6.6619e-10 | 2.8185e-08 | 2.5193e-08 | 1.2338e-09 | 2.9263e-09 | 1.4347e-09 | 1.0081e-10 | 21255.75
111279.383 | 2.0065e-08 | 2.8138e-08 | 6.7345e-10 | 2.8169e-08 | 2.5577e-08 | 1.232e-09 | 2.9163e-09 | 1.4353e-09 | 9.9496e-11 | 21267.914
111291.547 | 1.9925e-08 | 2.8178e-08 | 6.5528e-10 | 2.7734e-08 | 2.4836e-08 | 1.2183e-09 | 2.9028e-09 | 1.4143e-09 | 9.7411e-11 | 21280.078
111303.719 | 1.9815e-08 | 2.7868e-08 | 6.449e-10 | 2.7726e-08 | 2.4793e-08 | 1.22e-09 | 2.8838e-09 | 1.4147e-09 | 9.6761e-11 | 21292.25
111315.883 | 1.9655e-08 | 2.7837e-08 | 6.3849e-10 | 2.7332e-08 | 2.4781e-08 | 1.2163e-09 | 2.8364e-09 | 1.3911e-09 | 9.777e-11 | 21304.414
111328.047 | 1.9715e-08 | 2.7918e-08 | 6.3733e-10 | 2.7823e-08 | 2.497e-08 | 1.2187e-09 | 2.8783e-09 | 1.4171e-09 | 9.8932e-11 | 21316.578
111340.219 | 1.9869e-08 | 2.8505e-08 | 6.5158e-10 | 2.801e-08 | 2.5306e-08 | 1.2285e-09 | 2.8922e-09 | 1.4288e-09 | 1.0051e-10 | 21328.75
111352.383 | 1.9905e-08 | 2.8262e-08 | 6.5113e-10 | 2.785e-08 | 2.5173e-08 | 1.2287e-09 | 2.9139e-09 | 1.4395e-09 | 1.0166e-10 | 21340.914
111364.555 | 2.009e-08 | 2.8672e-08 | 6.7021e-10 | 2.8324e-08 | 2.5312e-08 | 1.244e-09 | 2.9486e-09 | 1.4646e-09 | 1.0172e-10 | 21353.086
111376.719 | 2.03e-08 | 2.851e-08 | 6.7109e-10 | 2.8173e-08 | 2.5617e-08 | 1.2557e-09 | 2.9584e-09 | 1.4708e-09 | 1.0194e-10 | 21365.25
111388.883 | 2.0456e-08 | 2.8781e-08 | 6.7619e-10 | 2.8665e-08 | 2.5872e-08 | 1.2589e-09 | 2.9497e-09 | 1.4523e-09 | 1.0298e-10 | 21377.414
111401.055 | 2.0617e-08 | 2.8721e-08 | 6.8016e-10 | 2.8894e-08 | 2.5724e-08 | 1.2484e-09 | 2.974e-09 | 1.4639e-09 | 1.0299e-10 | 21389.586
111413.219 | 2.038e-08 | 2.901e-08 | 6.841e-10 | 2.8986e-08 | 2.5988e-08 | 1.2529e-09 | 2.9707e-09 | 1.4848e-09 | 1.0453e-10 | 21401.75
111425.383 | 2.0438e-08 | 2.8442e-08 | 6.8257e-10 | 2.8573e-08 | 2.5731e-08 | 1.2611e-09 | 2.9434e-09 | 1.4696e-09 | 1.031e-10 | 21413.914
111437.555 | 2.0391e-08 | 2.8439e-08 | 6.7257e-10 | 2.846e-08 | 2.57e-08 | 1.2452e-09 | 3.0055e-09 | 1.4658e-09 | 1.0136e-10 | 21426.086
111449.719 | 2.0022e-08 | 2.8339e-08 | 6.6492e-10 | 2.8743e-08 | 2.5316e-08 | 1.2438e-09 | 2.9558e-09 | 1.4487e-09 | 1.0112e-10 | 21438.25
111461.891 | 2.0455e-08 | 2.8171e-08 | 6.6579e-10 | 2.8242e-08 | 2.5433e-08 | 1.2279e-09 | 2.9412e-09 | 1.4486e-09 | 1.012e-10 | 21450.422
111474.055 | 2.0079e-08 | 2.8103e-08 | 6.6083e-10 | 2.8409e-08 | 2.5149e-08 | 1.2367e-09 | 2.9504e-09 | 1.4414e-09 | 1.0095e-10 | 21462.586
111486.219 | 2.0526e-08 | 2.8435e-08 | 6.7328e-10 | 2.8657e-08 | 2.5721e-08 | 1.2324e-09 | 2.9649e-09 | 1.4549e-09 | 1.0137e-10 | 21474.75
111498.391 | 2.0285e-08 | 2.8516e-08 | 6.7916e-10 | 2.829e-08 | 2.5426e-08 | 1.2425e-09 | 2.9146e-09 | 1.4736e-09 | 1.0215e-10 | 21486.922
111510.555 | 2.0567e-08 | 2.881e-08 | 6.7188e-10 | 2.8561e-08 | 2.56e-08 | 1.2328e-09 | 2.9591e-09 | 1.4613e-09 | 1.0215e-10 | 21499.086
111522.719 | 2.0244e-08 | 2.8472e-08 | 6.7053e-10 | 2.8526e-08 | 2.5343e-08 | 1.2496e-09 | 2.9285e-09 | 1.4402e-09 | 1.0124e-10 | 21511.25
111534.891 | 2.0235e-08 | 2.8304e-08 | 6.6544e-10 | 2.8171e-08 | 2.5491e-08 | 1.2349e-09 | 2.916e-09 | 1.4469e-09 | 1.0083e-10 | 21523.422
111547.055 | 1.9853e-08 | 2.8138e-08 | 6.6729e-10 | 2.8229e-08 | 2.5286e-08 | 1.2468e-09 | 2.9331e-09 | 1.4298e-09 | 1.0005e-10 | 21535.586
111559.227 | 1.9939e-08 | 2.82e-08 | 6.7262e-10 | 2.8562e-08 | 2.5793e-08 | 1.2451e-09 | 2.965e-09 | 1.4637e-09 | 1.0318e-10 | 21547.758
111571.391 | 2.0201e-08 | 2.8377e-08 | 6.7902e-10 | 2.872e-08 | 2.5862e-08 | 1.2432e-09 | 3.0061e-09 | 1.4697e-09 | 1.0313e-10 | 21559.922
111583.555 | 2.0404e-08 | 2.869e-08 | 6.8274e-10 | 2.8871e-08 | 2.5895e-08 | 1.2327e-09 | 2.9814e-09 | 1.4604e-09 | 1.0188e-10 | 21572.086
111595.727 | 2.0251e-08 | 2.9067e-08 | 6.8352e-10 | 2.927e-08 | 2.59e-08 | 1.2518e-09 | 2.9819e-09 | 1.4548e-09 | 1.0266e-10 | 21584.258
111607.891 | 2.0227e-08 | 2.8141e-08 | 6.7473e-10 | 2.9023e-08 | 2.5503e-08 | 1.2303e-09 | 2.9855e-09 | 1.467e-09 | 1.0176e-10 | 21596.422
111620.055 | 2.0352e-08 | 2.8824e-08 | 6.7629e-10 | 2.9054e-08 | 2.5843e-08 | 1.2467e-09 | 2.9907e-09 | 1.4718e-09 | 1.0112e-10 | 21608.586
111632.227 | 2.0038e-08 | 2.8391e-08 | 6.6529e-10 | 2.8298e-08 | 2.5389e-08 | 1.231e-09 | 2.9439e-09 | 1.4362e-09 | 1.0211e-10 | 21620.758
111644.391 | 1.9943e-08 | 2.8055e-08 | 6.6005e-10 | 2.8302e-08 | 2.5199e-08 | 1.2227e-09 | 2.9053e-09 | 1.4478e-09 | 9.9659e-11 | 21632.922
111656.563 | 1.9883e-08 | 2.8056e-08 | 6.6802e-10 | 2.813e-08 | 2.5398e-08 | 1.2239e-09 | 2.9308e-09 | 1.456e-09 | 1.0149e-10 | 21645.094
111668.727 | 2.0162e-08 | 2.8368e-08 | 6.75e-10 | 2.8559e-08 | 2.5422e-08 | 1.2399e-09 | 2.9413e-09 | 1.4411e-09 | 1.0173e-10 | 21657.258
111680.891 | 2.0039e-08 | 2.8082e-08 | 6.6685e-10 | 2.8332e-08 | 2.5439e-08 | 1.2418e-09 | 2.9427e-09 | 1.4472e-09 | 1.0006e-10 | 21669.422
111693.063 | 1.9969e-08 | 2.7904e-08 | 6.6188e-10 | 2.9022e-08 | 2.5625e-08 | 1.218e-09 | 2.9279e-09 | 1.4595e-09 | 1.0098e-10 | 21681.594
111705.227 | 1.9805e-08 | 2.8356e-08 | 6.6305e-10 | 2.8476e-08 | 2.5484e-08 | 1.2358e-09 | 2.9438e-09 | 1.4483e-09 | 9.981e-11 | 21693.758
111717.391 | 2.0122e-08 | 2.8052e-08 | 6.7666e-10 | 2.8507e-08 | 2.527e-08 | 1.221e-09 | 2.9462e-09 | 1.4476e-09 | 1.0142e-10 | 21705.922
111729.563 | 2.0122e-08 | 2.8067e-08 | 6.6757e-10 | 2.8776e-08 | 2.5301e-08 | 1.2256e-09 | 2.9851e-09 | 1.443e-09 | 1.0065e-10 | 21718.094
111741.727 | 2.0007e-08 | 2.8382e-08 | 6.7772e-10 | 2.9029e-08 | 2.5607e-08 | 1.2447e-09 | 3.0037e-09 | 1.4613e-09 | 1.0455e-10 | 21730.258
111753.898 | 2.0203e-08 | 2.8581e-08 | 6.873e-10 | 2.948e-08 | 2.5672e-08 | 1.2332e-09 | 2.989e-09 | 1.4863e-09 | 1.0359e-10 | 21742.429
111766.063 | 2.0365e-08 | 2.841e-08 | 6.842e-10 | 2.9521e-08 | 2.5616e-08 | 1.2417e-09 | 3.0456e-09 | 1.49e-09 | 1.0371e-10 | 21754.594
111778.227 | 2.0172e-08 | 2.855e-08 | 6.9085e-10 | 2.9029e-08 | 2.608e-08 | 1.2552e-09 | 3.0055e-09 | 1.4758e-09 | 1.0243e-10 | 21766.758
111790.398 | 2.0406e-08 | 2.8578e-08 | 6.9237e-10 | 2.9315e-08 | 2.5992e-08 | 1.2438e-09 | 2.9941e-09 | 1.4901e-09 | 1.0285e-10 | 21778.929
111802.563 | 2.0033e-08 | 2.8786e-08 | 6.9816e-10 | 2.9199e-08 | 2.562e-08 | 1.2472e-09 | 2.9787e-09 | 1.4655e-09 | 1.0297e-10 | 21791.094
111814.727 | 2.0325e-08 | 2.823e-08 | 6.8356e-10 | 2.9204e-08 | 2.5562e-08 | 1.2448e-09 | 2.9784e-09 | 1.4706e-09 | 1.0138e-10 | 21803.258
111826.898 | 2.005e-08 | 2.815e-08 | 6.7448e-10 | 2.8616e-08 | 2.5138e-08 | 1.2296e-09 | 2.9415e-09 | 1.4562e-09 | 1.0046e-10 | 21815.429
111839.063 | 2.0156e-08 | 2.7934e-08 | 6.744e-10 | 2.9172e-08 | 2.5335e-08 | 1.2372e-09 | 2.9978e-09 | 1.4612e-09 | 1.0165e-10 | 21827.594
111851.234 | 2.0083e-08 | 2.7961e-08 | 6.7911e-10 | 2.8998e-08 | 2.5177e-08 | 1.2316e-09 | 2.9711e-09 | 1.457e-09 | 1.0055e-10 | 21839.765
111863.398 | 2.0185e-08 | 2.7965e-08 | 6.725e-10 | 2.8624e-08 | 2.5602e-08 | 1.2364e-09 | 2.9717e-09 | 1.4621e-09 | 1.0125e-10 | 21851.929
111875.563 | 2.0009e-08 | 2.8251e-08 | 6.8169e-10 | 2.8819e-08 | 2.5393e-08 | 1.2255e-09 | 2.9487e-09 | 1.4348e-09 | 1.0032e-10 | 21864.094
111887.734 | 1.9892e-08 | 2.8114e-08 | 6.5222e-10 | 2.882e-08 | 2.5064e-08 | 1.2304e-09 | 2.9473e-09 | 1.4515e-09 | 9.9561e-11 | 21876.265
111899.898 | 1.9795e-08 | 2.8091e-08 | 6.6058e-10 | 2.8966e-08 | 2.5183e-08 | 1.2414e-09 | 2.9527e-09 | 1.465e-09 | 9.9685e-11 | 21888.429
111912.063 | 2.0148e-08 | 2.854e-08 | 6.7271e-10 | 2.8934e-08 | 2.5314e-08 | 1.2398e-09 | 2.9581e-09 | 1.4544e-09 | 1.0064e-10 | 21900.594
111924.234 | 2.0077e-08 | 2.8584e-08 | 6.6987e-10 | 2.9117e-08 | 2.5464e-08 | 1.2274e-09 | 2.9832e-09 | 1.4627e-09 | 1.02e-10 | 21912.765
111936.398 | 2.0068e-08 | 2.8173e-08 | 6.7702e-10 | 2.9303e-08 | 2.5248e-08 | 1.2339e-09 | 2.9897e-09 | 1.4795e-09 | 1.0243e-10 | 21924.929
111948.57 | 2.024e-08 | 2.8281e-08 | 6.8265e-10 | 2.9271e-08 | 2.5411e-08 | 1.2427e-09 | 2.9897e-09 | 1.4678e-09 | 1.0203e-10 | 21937.101
111960.734 | 2.0061e-08 | 2.8096e-08 | 6.7134e-10 | 2.9066e-08 | 2.5445e-08 | 1.2315e-09 | 2.9774e-09 | 1.4763e-09 | 1.015e-10 | 21949.265
111972.898 | 1.9948e-08 | 2.8391e-08 | 6.7968e-10 | 2.9229e-08 | 2.5485e-08 | 1.2405e-09 | 2.9623e-09 | 1.4724e-09 | 1.0236e-10 | 21961.429
111985.07 | 2.0326e-08 | 2.8296e-08 | 6.8238e-10 | 2.9479e-08 | 2.5246e-08 | 1.2244e-09 | 2.998e-09 | 1.4773e-09 | 1.0104e-10 | 21973.601
111997.234 | 1.9739e-08 | 2.8069e-08 | 6.7811e-10 | 2.9305e-08 | 2.5602e-08 | 1.2471e-09 | 3.0026e-09 | 1.4686e-09 | 1.0109e-10 | 21985.765
112009.398 | 1.9934e-08 | 2.8249e-08 | 6.8285e-10 | 2.9088e-08 | 2.5323e-08 | 1.2297e-09 | 3.0184e-09 | 1.4548e-09 | 1.0041e-10 | 21997.929
112021.57 | 1.9839e-08 | 2.8039e-08 | 6.7765e-10 | 2.8815e-08 | 2.5354e-08 | 1.225e-09 | 2.9648e-09 | 1.4413e-09 | 9.9752e-11 | 22010.101
112033.734 | 2.0162e-08 | 2.814e-08 | 6.7613e-10 | 2.8791e-08 | 2.5149e-08 | 1.2165e-09 | 2.9618e-09 | 1.4504e-09 | 1.0136e-10 | 22022.265
112045.906 | 1.9794e-08 | 2.7785e-08 | 6.5337e-10 | 2.8331e-08 | 2.4696e-08 | 1.2162e-09 | 2.9098e-09 | 1.4396e-09 | 9.86e-11 | 22034.437
112058.07 | 1.9715e-08 | 2.7755e-08 | 6.5458e-10 | 2.8331e-08 | 2.4908e-08 | 1.1989e-09 | 2.9411e-09 | 1.4419e-09 | 9.8471e-11 | 22046.601
112070.234 | 1.9671e-08 | 2.7634e-08 | 6.577e-10 | 2.8148e-08 | 2.4966e-08 | 1.2062e-09 | 2.9368e-09 | 1.4423e-09 | 9.951e-11 | 22058.765
112082.406 | 1.973e-08 | 2.7978e-08 | 6.5224e-10 | 2.8151e-08 | 2.4632e-08 | 1.1886e-09 | 2.9489e-09 | 1.4413e-09 | 1.0013e-10 | 22070.937
112094.57 | 1.9835e-08 | 2.7576e-08 | 6.6024e-10 | 2.8437e-08 | 2.5149e-08 | 1.2142e-09 | 2.9402e-09 | 1.4503e-09 | 1.0036e-10 | 22083.101
112106.734 | 2.0694e-08 | 2.7839e-08 | 6.7872e-10 | 2.9105e-08 | 2.5031e-08 | 1.2228e-09 | 2.9837e-09 | 1.4822e-09 | 1.0261e-10 | 22095.265
112118.906 | 1.9923e-08 | 2.8241e-08 | 6.8281e-10 | 2.9276e-08 | 2.5149e-08 | 1.2235e-09 | 2.9859e-09 | 1.4914e-09 | 1.0165e-10 | 22107.437
112131.07 | 2.0241e-08 | 2.8262e-08 | 6.7404e-10 | 2.911e-08 | 2.5386e-08 | 1.2277e-09 | 3.0249e-09 | 1.4757e-09 | 1.0184e-10 | 22119.601
112143.242 | 2.0016e-08 | 2.7854e-08 | 6.8596e-10 | 2.885e-08 | 2.5068e-08 | 1.2169e-09 | 2.9358e-09 | 1.4549e-09 | 1.0053e-10 | 22131.773
112155.406 | 1.9805e-08 | 2.781e-08 | 6.7141e-10 | 2.8494e-08 | 2.4782e-08 | 1.25e-09 | 2.9356e-09 | 1.4515e-09 | 9.9542e-11 | 22143.937
112167.57 | 1.9665e-08 | 2.7707e-08 | 6.641e-10 | 2.8466e-08 | 2.4616e-08 | 1.2553e-09 | 2.936e-09 | 1.4418e-09 | 9.9712e-11 | 22156.101
112179.742 | 1.9596e-08 | 2.7987e-08 | 6.6501e-10 | 2.84e-08 | 2.4735e-08 | 1.2478e-09 | 2.9947e-09 | 1.4817e-09 | 1.0166e-10 | 22168.273
112191.906 | 2.0439e-08 | 2.8282e-08 | 6.837e-10 | 2.9102e-08 | 2.5372e-08 | 1.2694e-09 | 2.9759e-09 | 1.4616e-09 | 1.0029e-10 | 22180.437
112204.07 | 1.9602e-08 | 2.8033e-08 | 6.6852e-10 | 2.9074e-08 | 2.5094e-08 | 1.253e-09 | 2.9392e-09 | 1.4686e-09 | 1.0056e-10 | 22192.601
112216.242 | 1.9655e-08 | 2.8127e-08 | 6.6842e-10 | 2.8738e-08 | 2.4955e-08 | 1.2307e-09 | 2.9577e-09 | 1.4405e-09 | 9.9846e-11 | 22204.773
112228.406 | 1.9913e-08 | 2.7825e-08 | 6.8014e-10 | 2.8639e-08 | 2.5016e-08 | 1.2451e-09 | 2.9435e-09 | 1.4594e-09 | 1.0052e-10 | 22216.937
112240.578 | 1.9829e-08 | 2.8093e-08 | 6.7183e-10 | 2.8835e-08 | 2.5264e-08 | 1.2482e-09 | 2.965e-09 | 1.4392e-09 | 9.9985e-11 | 22229.109
112252.742 | 1.9863e-08 | 2.8042e-08 | 6.5432e-10 | 2.9097e-08 | 2.4986e-08 | 1.223e-09 | 2.9346e-09 | 1.4462e-09 | 9.8887e-11 | 22241.273
112264.906 | 1.9596e-08 | 2.7877e-08 | 6.6206e-10 | 2.8821e-08 | 2.5288e-08 | 1.2195e-09 | 2.9441e-09 | 1.4538e-09 | 1.0056e-10 | 22253.437
112277.078 | 1.9986e-08 | 2.7968e-08 | 6.6534e-10 | 2.8674e-08 | 2.4888e-08 | 1.2354e-09 | 2.9442e-09 | 1.4525e-09 | 9.9022e-11 | 22265.609
112289.242 | 1.9786e-08 | 2.7705e-08 | 6.5852e-10 | 2.7931e-08 | 2.4775e-08 | 1.2063e-09 | 2.9099e-09 | 1.4237e-09 | 9.7855e-11 | 22277.773
112301.406 | 1.9817e-08 | 2.7759e-08 | 6.5006e-10 | 2.8183e-08 | 2.4343e-08 | 1.2111e-09 | 2.8866e-09 | 1.4319e-09 | 9.7226e-11 | 22289.937
112313.578 | 1.9485e-08 | 2.7791e-08 | 6.5096e-10 | 2.7965e-08 | 2.4689e-08 | 1.2232e-09 | 2.9018e-09 | 1.4302e-09 | 9.8013e-11 | 22302.109
112325.742 | 1.994e-08 | 2.7815e-08 | 6.6257e-10 | 2.8421e-08 | 2.4862e-08 | 1.2264e-09 | 2.9309e-09 | 1.4438e-09 | 1.0019e-10 | 22314.273
112337.914 | 1.9842e-08 | 2.781e-08 | 6.7513e-10 | 2.852e-08 | 2.4961e-08 | 1.2201e-09 | 2.974e-09 | 1.4499e-09 | 1.0007e-10 | 22326.445
112350.078 | 2.0025e-08 | 2.8071e-08 | 6.6026e-10 | 2.8484e-08 | 2.5147e-08 | 1.2281e-09 | 2.9412e-09 | 1.4489e-09 | 9.9263e-11 | 22338.609
112362.242 | 1.9696e-08 | 2.7774e-08 | 6.6789e-10 | 2.8611e-08 | 2.4753e-08 | 1.2306e-09 | 2.9217e-09 | 1.4507e-09 | 1.0041e-10 | 22350.773
112374.414 | 1.9787e-08 | 2.7709e-08 | 6.692e-10 | 2.8617e-08 | 2.4808e-08 | 1.229e-09 | 2.9984e-09 | 1.4428e-09 | 9.9386e-11 | 22362.945
112386.578 | 1.9761e-08 | 2.7795e-08 | 6.6896e-10 | 2.8581e-08 | 2.5191e-08 | 1.214e-09 | 2.9525e-09 | 1.4583e-09 | 9.9623e-11 | 22375.109
112398.742 | 1.9796e-08 | 2.8074e-08 | 6.6344e-10 | 2.845e-08 | 2.4765e-08 | 1.2211e-09 | 2.9612e-09 | 1.4401e-09 | 9.8693e-11 | 22387.273
112410.914 | 1.9749e-08 | 2.7824e-08 | 6.7181e-10 | 2.8453e-08 | 2.4942e-08 | 1.2294e-09 | 2.9475e-09 | 1.4754e-09 | 1.0118e-10 | 22399.445
112423.078 | 1.9932e-08 | 2.7633e-08 | 6.7436e-10 | 2.8919e-08 | 2.5247e-08 | 1.2258e-09 | 3.0075e-09 | 1.4717e-09 | 1.0052e-10 | 22411.609
112435.25 | 2.0141e-08 | 2.8005e-08 | 6.7187e-10 | 2.8813e-08 | 2.4954e-08 | 1.2256e-09 | 2.9946e-09 | 1.4586e-09 | 1.0155e-10 | 22423.781
112447.414 | 1.9912e-08 | 2.8056e-08 | 6.7439e-10 | 2.8907e-08 | 2.5427e-08 | 1.2184e-09 | 3.0168e-09 | 1.4827e-09 | 1.0134e-10 | 22435.945
112459.578 | 1.9881e-08 | 2.7933e-08 | 6.7219e-10 | 2.9107e-08 | 2.5338e-08 | 1.2273e-09 | 3.032e-09 | 1.4778e-09 | 1.0216e-10 | 22448.109
112471.75 | 1.9952e-08 | 2.7937e-08 | 6.8826e-10 | 2.9293e-08 | 2.5152e-08 | 1.2437e-09 | 3.0267e-09 | 1.4883e-09 | 1.0289e-10 | 22460.281
112483.914 | 1.9953e-08 | 2.8348e-08 | 6.8357e-10 | 2.9206e-08 | 2.5144e-08 | 1.2449e-09 | 3.008e-09 | 1.4895e-09 | 1.0081e-10 | 22472.445
112496.078 | 2.0168e-08 | 2.8097e-08 | 6.7404e-10 | 2.94e-08 | 2.5029e-08 | 1.2352e-09 | 2.9883e-09 | 1.4778e-09 | 1.0091e-10 | 22484.609
112508.25 | 1.9791e-08 | 2.8157e-08 | 6.9412e-10 | 2.9261e-08 | 2.5334e-08 | 1.2264e-09 | 3.0079e-09 | 1.4844e-09 | 1.0026e-10 | 22496.781
112520.414 | 1.9968e-08 | 2.7852e-08 | 6.7943e-10 | 2.9113e-08 | 2.5038e-08 | 1.2413e-09 | 2.9633e-09 | 1.4544e-09 | 9.9694e-11 | 22508.945
112532.586 | 2.0102e-08 | 2.7748e-08 | 6.658e-10 | 2.8851e-08 | 2.5025e-08 | 1.2171e-09 | 2.9578e-09 | 1.4513e-09 | 1.0026e-10 | 22521.117
112544.75 | 1.9841e-08 | 2.7794e-08 | 6.6315e-10 | 2.854e-08 | 2.4969e-08 | 1.2086e-09 | 2.9288e-09 | 1.4589e-09 | 9.9626e-11 | 22533.281
112556.914 | 1.9775e-08 | 2.7929e-08 | 6.6332e-10 | 2.8383e-08 | 2.4599e-08 | 1.2135e-09 | 2.897e-09 | 1.4364e-09 | 9.9593e-11 | 22545.445
112569.086 | 1.9592e-08 | 2.7761e-08 | 6.6342e-10 | 2.8203e-08 | 2.4296e-08 | 1.2114e-09 | 2.9038e-09 | 1.4129e-09 | 9.8036e-11 | 22557.617
112581.25 | 1.9733e-08 | 2.7832e-08 | 6.489e-10 | 2.7996e-08 | 2.4759e-08 | 1.2149e-09 | 2.9239e-09 | 1.4296e-09 | 9.8748e-11 | 22569.781
112593.422 | 1.9753e-08 | 2.7999e-08 | 6.5975e-10 | 2.8124e-08 | 2.5061e-08 | 1.2184e-09 | 2.9302e-09 | 1.4329e-09 | 9.8582e-11 | 22581.953
112605.586 | 1.9897e-08 | 2.7814e-08 | 6.5907e-10 | 2.8085e-08 | 2.4704e-08 | 1.2074e-09 | 2.9716e-09 | 1.4397e-09 | 9.8963e-11 | 22594.117
112617.75 | 1.9817e-08 | 2.7793e-08 | 6.7231e-10 | 2.8482e-08 | 2.4866e-08 | 1.2207e-09 | 2.9196e-09 | 1.4423e-09 | 9.9261e-11 | 22606.281
112629.922 | 1.9654e-08 | 2.7753e-08 | 6.5332e-10 | 2.8317e-08 | 2.4782e-08 | 1.2033e-09 | 2.9251e-09 | 1.4369e-09 | 9.8788e-11 | 22618.453
112642.086 | 1.9481e-08 | 2.7679e-08 | 6.7101e-10 | 2.8608e-08 | 2.474e-08 | 1.212e-09 | 2.9138e-09 | 1.4509e-09 | 9.9312e-11 | 22630.617
112654.25 | 1.9836e-08 | 2.7901e-08 | 6.608e-10 | 2.8552e-08 | 2.4848e-08 | 1.2048e-09 | 2.9595e-09 | 1.4414e-09 | 9.9484e-11 | 22642.781
112666.422 | 1.9663e-08 | 2.7979e-08 | 6.6166e-10 | 2.8467e-08 | 2.4773e-08 | 1.1973e-09 | 2.9293e-09 | 1.4488e-09 | 9.7883e-11 | 22654.953
112678.586 | 1.9607e-08 | 2.7573e-08 | 6.5775e-10 | 2.8048e-08 | 2.4432e-08 | 1.1987e-09 | 2.9249e-09 | 1.427e-09 | 9.8852e-11 | 22667.117
112690.758 | 1.9481e-08 | 2.7342e-08 | 6.6868e-10 | 2.8425e-08 | 2.4798e-08 | 1.1943e-09 | 2.9029e-09 | 1.4195e-09 | 9.7561e-11 | 22679.289
112702.922 | 1.9564e-08 | 2.7544e-08 | 6.4751e-10 | 2.7758e-08 | 2.4174e-08 | 1.1992e-09 | 2.9128e-09 | 1.4313e-09 | 9.7807e-11 | 22691.453
112715.086 | 1.9663e-08 | 2.8195e-08 | 6.5709e-10 | 2.8224e-08 | 2.4815e-08 | 1.2137e-09 | 2.9281e-09 | 1.4429e-09 | 9.9689e-11 | 22703.617
112727.258 | 1.9531e-08 | 2.7606e-08 | 6.5177e-10 | 2.7884e-08 | 2.4845e-08 | 1.2003e-09 | 2.9169e-09 | 1.4317e-09 | 9.8231e-11 | 22715.789
112739.422 | 1.9465e-08 | 2.7631e-08 | 6.4699e-10 | 2.7886e-08 | 2.4431e-08 | 1.1954e-09 | 2.9319e-09 | 1.4183e-09 | 9.8081e-11 | 22727.953
112751.586 | 1.9623e-08 | 2.7654e-08 | 6.5818e-10 | 2.7791e-08 | 2.4392e-08 | 1.2066e-09 | 2.9171e-09 | 1.4322e-09 | 9.9122e-11 | 22740.117
112763.758 | 1.9721e-08 | 2.7912e-08 | 6.5496e-10 | 2.8075e-08 | 2.4927e-08 | 1.195e-09 | 2.9153e-09 | 1.4276e-09 | 9.8517e-11 | 22752.289
112775.922 | 1.9592e-08 | 2.7781e-08 | 6.6031e-10 | 2.8114e-08 | 2.4783e-08 | 1.1958e-09 | 2.8915e-09 | 1.4382e-09 | 9.8571e-11 | 22764.453
112788.094 | 2.005e-08 | 2.7932e-08 | 6.6462e-10 | 2.795e-08 | 2.4842e-08 | 1.1961e-09 | 2.9373e-09 | 1.4495e-09 | 1.0027e-10 | 22776.625
112800.258 | 1.9679e-08 | 2.7791e-08 | 6.6636e-10 | 2.8283e-08 | 2.4685e-08 | 1.2014e-09 | 2.9575e-09 | 1.4543e-09 | 1.0005e-10 | 22788.789
112812.422 | 1.983e-08 | 2.7993e-08 | 6.7016e-10 | 2.8184e-08 | 2.5007e-08 | 1.2011e-09 | 2.9635e-09 | 1.4354e-09 | 1.0036e-10 | 22800.953
112824.594 | 1.9935e-08 | 2.7982e-08 | 6.6562e-10 | 2.8063e-08 | 2.4652e-08 | 1.2e-09 | 2.9636e-09 | 1.4619e-09 | 9.968e-11 | 22813.125
112836.758 | 2.0243e-08 | 2.8248e-08 | 6.6822e-10 | 2.8421e-08 | 2.5007e-08 | 1.2155e-09 | 2.9812e-09 | 1.4776e-09 | 1.0129e-10 | 22825.289
112848.922 | 2.0117e-08 | 2.799e-08 | 6.7687e-10 | 2.8892e-08 | 2.5368e-08 | 1.2208e-09 | 3.0177e-09 | 1.4945e-09 | 1.0094e-10 | 22837.453
112861.094 | 2.0049e-08 | 2.7733e-08 | 6.6644e-10 | 2.8948e-08 | 2.4848e-08 | 1.1973e-09 | 3.0071e-09 | 1.4479e-09 | 9.9447e-11 | 22849.625
112873.258 | 1.9758e-08 | 2.77e-08 | 6.5788e-10 | 2.853e-08 | 2.4797e-08 | 1.1857e-09 | 2.9478e-09 | 1.4649e-09 | 9.9639e-11 | 22861.789
112885.43 | 1.949e-08 | 2.7726e-08 | 6.6212e-10 | 2.9209e-08 | 2.5049e-08 | 1.1789e-09 | 2.9444e-09 | 1.4614e-09 | 9.9464e-11 | 22873.961
112897.594 | 2.001e-08 | 2.7765e-08 | 6.6869e-10 | 2.8978e-08 | 2.507e-08 | 1.2159e-09 | 2.9955e-09 | 1.4641e-09 | 1.0076e-10 | 22886.125
112909.758 | 1.9734e-08 | 2.7622e-08 | 6.7786e-10 | 2.9172e-08 | 2.5268e-08 | 1.2457e-09 | 3.0055e-09 | 1.471e-09 | 1.02e-10 | 22898.289
112921.93 | 1.9949e-08 | 2.7963e-08 | 6.86e-10 | 2.9393e-08 | 2.5257e-08 | 1.2697e-09 | 2.9883e-09 | 1.4845e-09 | 1.0184e-10 | 22910.461
112934.094 | 1.9944e-08 | 2.7962e-08 | 6.8385e-10 | 2.9386e-08 | 2.5415e-08 | 1.2754e-09 | 3.0253e-09 | 1.4951e-09 | 1.0295e-10 | 22922.625
112946.258 | 1.9903e-08 | 2.8115e-08 | 6.8192e-10 | 2.9573e-08 | 2.5599e-08 | 1.2757e-09 | 3.0417e-09 | 1.5138e-09 | 1.0255e-10 | 22934.789
112958.43 | 1.9917e-08 | 2.7935e-08 | 6.9544e-10 | 2.9882e-08 | 2.548e-08 | 1.2676e-09 | 3.0433e-09 | 1.5095e-09 | 1.0216e-10 | 22946.961
112970.594 | 1.9874e-08 | 2.8136e-08 | 6.9255e-10 | 2.9189e-08 | 2.5467e-08 | 1.2591e-09 | 3.0346e-09 | 1.4832e-09 | 1.0216e-10 | 22959.125
112982.766 | 2.0073e-08 | 2.7967e-08 | 6.9538e-10 | 2.9648e-08 | 2.529e-08 | 1.2591e-09 | 2.9847e-09 | 1.4774e-09 | 1.0176e-10 | 22971.297
112994.93 | 1.9801e-08 | 2.821e-08 | 6.8607e-10 | 2.9034e-08 | 2.5207e-08 | 1.2393e-09 | 2.9728e-09 | 1.4529e-09 | 9.9471e-11 | 22983.461
113007.094 | 1.977e-08 | 2.734e-08 | 6.6588e-10 | 2.8294e-08 | 2.4574e-08 | 1.2387e-09 | 2.9399e-09 | 1.4517e-09 | 9.8385e-11 | 22995.625
113019.266 | 1.9683e-08 | 2.7451e-08 | 6.4999e-10 | 2.8649e-08 | 2.4573e-08 | 1.2365e-09 | 2.9297e-09 | 1.4447e-09 | 9.903e-11 | 23007.797
113031.43 | 1.9623e-08 | 2.7459e-08 | 6.5807e-10 | 2.8685e-08 | 2.4602e-08 | 1.2206e-09 | 2.953e-09 | 1.4522e-09 | 9.9265e-11 | 23019.961
113043.594 | 1.9516e-08 | 2.7841e-08 | 6.7075e-10 | 2.8905e-08 | 2.5066e-08 | 1.242e-09 | 2.9675e-09 | 1.459e-09 | 9.9161e-11 | 23032.125
113055.766 | 1.9459e-08 | 2.7902e-08 | 6.622e-10 | 2.9115e-08 | 2.4684e-08 | 1.234e-09 | 2.9578e-09 | 1.4702e-09 | 9.945e-11 | 23044.297
113067.93 | 2.0633e-08 | 2.7751e-08 | 6.7466e-10 | 2.8765e-08 | 2.4845e-08 | 1.2415e-09 | 2.9434e-09 | 1.4458e-09 | 9.9105e-11 | 23056.461
113080.102 | 1.9862e-08 | 2.7767e-08 | 6.6426e-10 | 2.8368e-08 | 2.5102e-08 | 1.2369e-09 | 2.9735e-09 | 1.4587e-09 | 1.0141e-10 | 23068.633
113092.266 | 1.9556e-08 | 2.798e-08 | 6.5968e-10 | 2.8528e-08 | 2.463e-08 | 1.2436e-09 | 2.9463e-09 | 1.4762e-09 | 1.0036e-10 | 23080.797
113104.43 | 2.0175e-08 | 2.7977e-08 | 6.7766e-10 | 2.8758e-08 | 2.4797e-08 | 1.2551e-09 | 2.9525e-09 | 1.4487e-09 | 1.0128e-10 | 23092.961
113116.602 | 1.974e-08 | 2.782e-08 | 6.6686e-10 | 2.8599e-08 | 2.4845e-08 | 1.2369e-09 | 2.9666e-09 | 1.4613e-09 | 9.9818e-11 | 23105.133
113128.766 | 1.9605e-08 | 2.7892e-08 | 6.668e-10 | 2.8958e-08 | 2.5078e-08 | 1.233e-09 | 2.9608e-09 | 1.4525e-09 | 9.9902e-11 | 23117.297
113140.93 | 2.0156e-08 | 2.7555e-08 | 6.7578e-10 | 2.846e-08 | 2.5109e-08 | 1.2456e-09 | 2.9758e-09 | 1.4519e-09 | 1.0042e-10 | 23129.461
113153.102 | 1.9777e-08 | 2.7935e-08 | 6.6413e-10 | 2.8721e-08 | 2.4864e-08 | 1.2414e-09 | 2.9206e-09 | 1.4594e-09 | 9.9967e-11 | 23141.633
113165.266 | 1.9759e-08 | 2.7787e-08 | 6.7301e-10 | 2.8783e-08 | 2.4873e-08 | 1.2406e-09 | 2.9781e-09 | 1.4567e-09 | 1.0053e-10 | 23153.797
113177.438 | 1.9777e-08 | 2.8077e-08 | 6.7542e-10 | 2.8789e-08 | 2.4976e-08 | 1.2422e-09 | 2.9331e-09 | 1.4621e-09 | 9.7354e-11 | 23165.969
113189.602 | 1.9688e-08 | 2.7886e-08 | 6.6488e-10 | 2.8298e-08 | 2.4378e-08 | 1.2349e-09 | 2.9607e-09 | 1.4518e-09 | 1.0013e-10 | 23178.133
113201.766 | 1.9744e-08 | 2.7967e-08 | 6.635e-10 | 2.8162e-08 | 2.4634e-08 | 1.2311e-09 | 2.9303e-09 | 1.4556e-09 | 9.9117e-11 | 23190.297
113213.938 | 1.9754e-08 | 2.7855e-08 | 6.6536e-10 | 2.8486e-08 | 2.4737e-08 | 1.2446e-09 | 2.9449e-09 | 1.4491e-09 | 9.9547e-11 | 23202.469
113226.102 | 1.9477e-08 | 2.7931e-08 | 6.6528e-10 | 2.8374e-08 | 2.5057e-08 | 1.2315e-09 | 2.9295e-09 | 1.4334e-09 | 9.8743e-11 | 23214.633
113238.266 | 1.9754e-08 | 2.7922e-08 | 6.5729e-10 | 2.8271e-08 | 2.4746e-08 | 1.2222e-09 | 2.943e-09 | 1.4482e-09 | 1.0083e-10 | 23226.797
113250.438 | 2.0003e-08 | 2.7712e-08 | 6.6678e-10 | 2.8946e-08 | 2.5101e-08 | 1.2254e-09 | 2.9215e-09 | 1.4478e-09 | 9.9793e-11 | 23238.969
113262.602 | 1.9623e-08 | 2.7912e-08 | 6.6624e-10 | 2.9082e-08 | 2.4853e-08 | 1.2202e-09 | 2.9541e-09 | 1.4323e-09 | 9.883e-11 | 23251.133
113274.773 | 1.9932e-08 | 2.7642e-08 | 6.5235e-10 | 2.8551e-08 | 2.4672e-08 | 1.2253e-09 | 2.9101e-09 | 1.4483e-09 | 9.8595e-11 | 23263.304
113286.938 | 1.9837e-08 | 2.7709e-08 | 6.7152e-10 | 2.8583e-08 | 2.4638e-08 | 1.2247e-09 | 2.937e-09 | 1.4671e-09 | 9.9467e-11 | 23275.469
113299.102 | 1.9624e-08 | 2.748e-08 | 6.6301e-10 | 2.8453e-08 | 2.4958e-08 | 1.2217e-09 | 2.8994e-09 | 1.4377e-09 | 9.9799e-11 | 23287.633
113311.273 | 1.9424e-08 | 2.7642e-08 | 6.6458e-10 | 2.8398e-08 | 2.4465e-08 | 1.234e-09 | 2.925e-09 | 1.4512e-09 | 9.854e-11 | 23299.804
113323.438 | 1.9515e-08 | 2.7488e-08 | 6.6221e-10 | 2.8749e-08 | 2.4695e-08 | 1.2461e-09 | 2.9265e-09 | 1.4292e-09 | 9.8523e-11 | 23311.969
113335.602 | 1.9525e-08 | 2.7784e-08 | 6.6171e-10 | 2.8217e-08 | 2.4433e-08 | 1.2424e-09 | 2.9606e-09 | 1.448e-09 | 9.8367e-11 | 23324.133
113347.773 | 1.9887e-08 | 2.7608e-08 | 6.6086e-10 | 2.8405e-08 | 2.4998e-08 | 1.2464e-09 | 2.9404e-09 | 1.4403e-09 | 9.9224e-11 | 23336.304
113359.938 | 1.9693e-08 | 2.764e-08 | 6.7146e-10 | 2.8505e-08 | 2.4846e-08 | 1.2474e-09 | 2.9354e-09 | 1.4423e-09 | 9.8657e-11 | 23348.469
113372.109 | 1.9658e-08 | 2.769e-08 | 6.6174e-10 | 2.8657e-08 | 2.5123e-08 | 1.2557e-09 | 2.9422e-09 | 1.4477e-09 | 9.8991e-11 | 23360.64
113384.273 | 2e-08 | 2.7659e-08 | 6.703e-10 | 2.8574e-08 | 2.479e-08 | 1.2524e-09 | 2.9623e-09 | 1.4577e-09 | 9.8123e-11 | 23372.804
113396.438 | 1.9607e-08 | 2.7666e-08 | 6.705e-10 | 2.8259e-08 | 2.4997e-08 | 1.2748e-09 | 2.9346e-09 | 1.4473e-09 | 9.9566e-11 | 23384.969
113408.609 | 1.9543e-08 | 2.8106e-08 | 6.7237e-10 | 2.8296e-08 | 2.4615e-08 | 1.2612e-09 | 2.958e-09 | 1.4337e-09 | 1.0012e-10 | 23397.14
113420.773 | 1.9614e-08 | 2.7755e-08 | 6.7777e-10 | 2.8687e-08 | 2.501e-08 | 1.2583e-09 | 2.959e-09 | 1.4589e-09 | 1.0014e-10 | 23409.304
113432.938 | 1.9656e-08 | 2.7848e-08 | 6.829e-10 | 2.9018e-08 | 2.5056e-08 | 1.2731e-09 | 2.956e-09 | 1.4562e-09 | 1.0043e-10 | 23421.469
113445.109 | 1.9659e-08 | 2.7835e-08 | 6.7074e-10 | 2.8511e-08 | 2.5133e-08 | 1.2748e-09 | 2.9556e-09 | 1.4381e-09 | 1.003e-10 | 23433.64
113457.273 | 1.9607e-08 | 2.7473e-08 | 6.7106e-10 | 2.8405e-08 | 2.47e-08 | 1.2649e-09 | 2.9416e-09 | 1.4482e-09 | 1.0015e-10 | 23445.804
113469.445 | 1.9537e-08 | 2.7557e-08 | 6.7103e-10 | 2.813e-08 | 2.4804e-08 | 1.2728e-09 | 2.9555e-09 | 1.4603e-09 | 9.9391e-11 | 23457.976
113481.609 | 1.9635e-08 | 2.7894e-08 | 6.7893e-10 | 2.8437e-08 | 2.5029e-08 | 1.2707e-09 | 2.9714e-09 | 1.4496e-09 | 9.8977e-11 | 23470.14
113493.773 | 1.9764e-08 | 2.7681e-08 | 6.8249e-10 | 2.8288e-08 | 2.4655e-08 | 1.2594e-09 | 2.9563e-09 | 1.4438e-09 | 1.0029e-10 | 23482.304
113505.945 | 1.9581e-08 | 2.7743e-08 | 6.8038e-10 | 2.8622e-08 | 2.4846e-08 | 1.2722e-09 | 2.9839e-09 | 1.4631e-09 | 9.9534e-11 | 23494.476
113518.109 | 1.9972e-08 | 2.7936e-08 | 6.788e-10 | 2.8449e-08 | 2.4933e-08 | 1.271e-09 | 2.975e-09 | 1.4612e-09 | 1.0006e-10 | 23506.64
113530.273 | 1.9706e-08 | 2.769e-08 | 6.8196e-10 | 2.9049e-08 | 2.4958e-08 | 1.3001e-09 | 3.009e-09 | 1.4735e-09 | 1.0102e-10 | 23518.804
113542.445 | 1.9663e-08 | 2.8013e-08 | 6.9038e-10 | 2.9201e-08 | 2.5407e-08 | 1.2844e-09 | 3.0058e-09 | 1.4859e-09 | 1.0016e-10 | 23530.976
113554.609 | 1.9837e-08 | 2.7973e-08 | 6.9149e-10 | 2.9351e-08 | 2.5201e-08 | 1.271e-09 | 2.992e-09 | 1.4978e-09 | 1.015e-10 | 23543.14
113566.781 | 1.9673e-08 | 2.8028e-08 | 6.8627e-10 | 2.8969e-08 | 2.4932e-08 | 1.2852e-09 | 3.0134e-09 | 1.4705e-09 | 9.945e-11 | 23555.312
113578.945 | 1.9633e-08 | 2.7772e-08 | 6.83e-10 | 2.921e-08 | 2.4819e-08 | 1.2874e-09 | 3.0108e-09 | 1.491e-09 | 1.013e-10 | 23567.476
113591.109 | 2.0002e-08 | 2.8304e-08 | 6.9651e-10 | 2.945e-08 | 2.5412e-08 | 1.2874e-09 | 3.0315e-09 | 1.4823e-09 | 1.0256e-10 | 23579.64
113603.281 | 2.0606e-08 | 2.7564e-08 | 6.7233e-10 | 2.8363e-08 | 2.5055e-08 | 1.2575e-09 | 2.9272e-09 | 1.4476e-09 | 9.8258e-11 | 23591.812
113615.445 | 1.9904e-08 | 2.7912e-08 | 6.587e-10 | 2.8579e-08 | 2.4474e-08 | 1.2569e-09 | 2.8996e-09 | 1.4302e-09 | 9.7456e-11 | 23603.976
113627.609 | 1.9504e-08 | 2.754e-08 | 6.5436e-10 | 2.8393e-08 | 2.4595e-08 | 1.2579e-09 | 2.93e-09 | 1.4213e-09 | 9.77e-11 | 23616.14
113639.781 | 1.9296e-08 | 2.7502e-08 | 6.6247e-10 | 2.8265e-08 | 2.456e-08 | 1.2489e-09 | 2.9358e-09 | 1.4313e-09 | 9.9472e-11 | 23628.312
113651.945 | 1.954e-08 | 2.7395e-08 | 6.6651e-10 | 2.8505e-08 | 2.4837e-08 | 1.2434e-09 | 2.8948e-09 | 1.4298e-09 | 9.8801e-11 | 23640.476
113664.117 | 1.9328e-08 | 2.7758e-08 | 6.5716e-10 | 2.8416e-08 | 2.4662e-08 | 1.2284e-09 | 2.9042e-09 | 1.4335e-09 | 9.7627e-11 | 23652.648
113676.281 | 1.9697e-08 | 2.737e-08 | 6.5955e-10 | 2.7983e-08 | 2.4597e-08 | 1.236e-09 | 2.9074e-09 | 1.43e-09 | 9.8107e-11 | 23664.812
113688.445 | 1.9272e-08 | 2.7501e-08 | 6.6093e-10 | 2.8127e-08 | 2.4356e-08 | 1.2465e-09 | 2.9203e-09 | 1.4063e-09 | 9.7392e-11 | 23676.976
113700.617 | 1.9221e-08 | 2.7493e-08 | 6.4993e-10 | 2.7813e-08 | 2.43e-08 | 1.2267e-09 | 2.9188e-09 | 1.3996e-09 | 9.5888e-11 | 23689.148
113712.781 | 1.9284e-08 | 2.7206e-08 | 6.5845e-10 | 2.8168e-08 | 2.4207e-08 | 1.2288e-09 | 2.9268e-09 | 1.4131e-09 | 9.6932e-11 | 23701.312
113724.945 | 1.9311e-08 | 2.7421e-08 | 6.4593e-10 | 2.7962e-08 | 2.4402e-08 | 1.2254e-09 | 2.9036e-09 | 1.419e-09 | 9.7703e-11 | 23713.476
113737.117 | 1.9251e-08 | 2.7168e-08 | 6.5456e-10 | 2.8156e-08 | 2.4708e-08 | 1.23e-09 | 2.8489e-09 | 1.4082e-09 | 9.5927e-11 | 23725.648
113749.281 | 1.9392e-08 | 2.7337e-08 | 6.5564e-10 | 2.804e-08 | 2.446e-08 | 1.2356e-09 | 2.8962e-09 | 1.4307e-09 | 9.7927e-11 | 23737.812
113761.453 | 1.9202e-08 | 2.7229e-08 | 6.6502e-10 | 2.8308e-08 | 2.4171e-08 | 1.2362e-09 | 2.8927e-09 | 1.4184e-09 | 9.7726e-11 | 23749.984
113773.617 | 1.9519e-08 | 2.7601e-08 | 6.5575e-10 | 2.8118e-08 | 2.4452e-08 | 1.2498e-09 | 2.9271e-09 | 1.4246e-09 | 9.736e-11 | 23762.148
113785.781 | 1.9724e-08 | 2.7403e-08 | 6.6678e-10 | 2.8296e-08 | 2.4799e-08 | 1.2446e-09 | 2.9045e-09 | 1.4218e-09 | 9.7819e-11 | 23774.312
113797.953 | 1.9344e-08 | 2.7218e-08 | 6.6523e-10 | 2.8153e-08 | 2.437e-08 | 1.2512e-09 | 2.9187e-09 | 1.4146e-09 | 9.7275e-11 | 23786.484
113810.117 | 1.9492e-08 | 2.709e-08 | 6.5516e-10 | 2.7757e-08 | 2.4112e-08 | 1.2248e-09 | 2.8581e-09 | 1.408e-09 | 9.759e-11 | 23798.648
113822.281 | 1.922e-08 | 2.73e-08 | 6.6128e-10 | 2.8062e-08 | 2.4591e-08 | 1.2507e-09 | 2.9154e-09 | 1.4425e-09 | 9.8111e-11 | 23810.812
113834.453 | 1.9624e-08 | 2.7284e-08 | 6.6376e-10 | 2.8423e-08 | 2.449e-08 | 1.2475e-09 | 2.9259e-09 | 1.4341e-09 | 9.8594e-11 | 23822.984
113846.617 | 1.9472e-08 | 2.7737e-08 | 6.5897e-10 | 2.8162e-08 | 2.4277e-08 | 1.2276e-09 | 2.9278e-09 | 1.415e-09 | 9.7534e-11 | 23835.148
113858.789 | 1.9556e-08 | 2.7625e-08 | 6.6748e-10 | 2.7939e-08 | 2.4582e-08 | 1.2259e-09 | 2.9168e-09 | 1.4009e-09 | 9.8404e-11 | 23847.32
113870.953 | 1.9287e-08 | 2.7172e-08 | 6.5232e-10 | 2.7777e-08 | 2.4243e-08 | 1.2234e-09 | 2.8938e-09 | 1.4083e-09 | 9.7263e-11 | 23859.484
113883.117 | 1.939e-08 | 2.721e-08 | 6.5105e-10 | 2.7612e-08 | 2.4066e-08 | 1.2271e-09 | 2.8966e-09 | 1.4281e-09 | 9.6615e-11 | 23871.648
113895.289 | 1.9103e-08 | 2.704e-08 | 6.5527e-10 | 2.7654e-08 | 2.405e-08 | 1.2261e-09 | 2.8707e-09 | 1.4023e-09 | 9.6051e-11 | 23883.82
113907.453 | 1.9428e-08 | 2.7084e-08 | 6.4725e-10 | 2.7814e-08 | 2.3939e-08 | 1.2135e-09 | 2.8734e-09 | 1.4071e-09 | 9.7289e-11 | 23895.984
113919.617 | 1.9458e-08 | 2.7309e-08 | 6.4502e-10 | 2.776e-08 | 2.4124e-08 | 1.2173e-09 | 2.892e-09 | 1.4152e-09 | 9.8477e-11 | 23908.148
113931.789 | 1.9452e-08 | 2.7263e-08 | 6.521e-10 | 2.7985e-08 | 2.4364e-08 | 1.2378e-09 | 2.8897e-09 | 1.4261e-09 | 9.8594e-11 | 23920.32
113943.953 | 1.9325e-08 | 2.7066e-08 | 6.5483e-10 | 2.7768e-08 | 2.439e-08 | 1.239e-09 | 2.897e-09 | 1.4338e-09 | 9.8776e-11 | 23932.484
113956.125 | 1.9566e-08 | 2.7458e-08 | 6.6378e-10 | 2.7982e-08 | 2.4367e-08 | 1.2453e-09 | 2.9194e-09 | 1.4277e-09 | 9.943e-11 | 23944.656
113968.289 | 1.9739e-08 | 2.7329e-08 | 6.6914e-10 | 2.8134e-08 | 2.4479e-08 | 1.2523e-09 | 2.9047e-09 | 1.44e-09 | 9.8914e-11 | 23956.82
113980.453 | 1.9319e-08 | 2.7589e-08 | 6.6711e-10 | 2.8009e-08 | 2.4531e-08 | 1.2516e-09 | 2.9137e-09 | 1.4054e-09 | 9.8492e-11 | 23968.984
113992.625 | 1.9374e-08 | 2.7178e-08 | 6.4889e-10 | 2.7942e-08 | 2.4356e-08 | 1.2315e-09 | 2.8873e-09 | 1.4204e-09 | 9.8338e-11 | 23981.156
114004.789 | 1.9459e-08 | 2.7386e-08 | 6.5989e-10 | 2.7843e-08 | 2.4474e-08 | 1.2311e-09 | 2.8793e-09 | 1.3969e-09 | 9.7693e-11 | 23993.32
114016.953 | 1.9692e-08 | 2.7301e-08 | 6.6291e-10 | 2.776e-08 | 2.4331e-08 | 1.2313e-09 | 2.9044e-09 | 1.422e-09 | 9.8131e-11 | 24005.484
114029.125 | 1.944e-08 | 2.7664e-08 | 6.6245e-10 | 2.8353e-08 | 2.4884e-08 | 1.2477e-09 | 2.9469e-09 | 1.4328e-09 | 9.8892e-11 | 24017.656
114041.289 | 1.9756e-08 | 2.7236e-08 | 6.6623e-10 | 2.8274e-08 | 2.4575e-08 | 1.2376e-09 | 2.9341e-09 | 1.4168e-09 | 9.8432e-11 | 24029.82
114053.461 | 1.9562e-08 | 2.769e-08 | 6.7082e-10 | 2.85e-08 | 2.4393e-08 | 1.2412e-09 | 2.9417e-09 | 1.4334e-09 | 9.806e-11 | 24041.992
114065.625 | 1.9557e-08 | 2.7206e-08 | 6.6228e-10 | 2.8257e-08 | 2.4634e-08 | 1.2242e-09 | 2.9026e-09 | 1.417e-09 | 9.7062e-11 | 24054.156
114077.789 | 1.931e-08 | 2.7276e-08 | 6.4958e-10 | 2.7653e-08 | 2.4316e-08 | 1.2195e-09 | 2.8652e-09 | 1.4136e-09 | 9.6968e-11 | 24066.32
114089.961 | 1.918e-08 | 2.7164e-08 | 6.3822e-10 | 2.7551e-08 | 2.4057e-08 | 1.2169e-09 | 2.8341e-09 | 1.406e-09 | 9.5401e-11 | 24078.492
114102.125 | 1.9221e-08 | 2.7307e-08 | 6.5283e-10 | 2.7322e-08 | 2.4282e-08 | 1.2238e-09 | 2.8717e-09 | 1.4127e-09 | 9.7426e-11 | 24090.656
114114.297 | 1.9456e-08 | 2.738e-08 | 6.5346e-10 | 2.7933e-08 | 2.4354e-08 | 1.2233e-09 | 2.8805e-09 | 1.4101e-09 | 9.682e-11 | 24102.828
114126.461 | 1.9624e-08 | 2.7449e-08 | 6.6025e-10 | 2.7984e-08 | 2.4666e-08 | 1.2347e-09 | 2.8655e-09 | 1.4144e-09 | 9.6855e-11 | 24114.992
114138.625 | 1.9624e-08 | 2.7538e-08 | 6.7059e-10 | 2.8027e-08 | 2.459e-08 | 1.2417e-09 | 2.9065e-09 | 1.4513e-09 | 9.871e-11 | 24127.156
114150.797 | 1.962e-08 | 2.8007e-08 | 6.6532e-10 | 2.8127e-08 | 2.4642e-08 | 1.2413e-09 | 2.9312e-09 | 1.4358e-09 | 9.901e-11 | 24139.328
114162.961 | 1.9684e-08 | 2.7941e-08 | 6.6156e-10 | 2.8017e-08 | 2.5047e-08 | 1.232e-09 | 2.9289e-09 | 1.4459e-09 | 9.9888e-11 | 24151.492
114175.125 | 1.9404e-08 | 2.7437e-08 | 6.655e-10 | 2.8274e-08 | 2.4783e-08 | 1.2433e-09 | 2.9128e-09 | 1.4317e-09 | 9.8093e-11 | 24163.656
114187.297 | 1.9556e-08 | 2.7823e-08 | 6.6321e-10 | 2.8161e-08 | 2.4432e-08 | 1.2448e-09 | 2.9014e-09 | 1.4462e-09 | 9.8448e-11 | 24175.828
114199.461 | 1.9415e-08 | 2.7645e-08 | 6.6069e-10 | 2.7832e-08 | 2.457e-08 | 1.2301e-09 | 2.902e-09 | 1.432e-09 | 9.7075e-11 | 24187.992
114211.633 | 1.9498e-08 | 2.7079e-08 | 6.4365e-10 | 2.7922e-08 | 2.4466e-08 | 1.2398e-09 | 2.9079e-09 | 1.4404e-09 | 9.839e-11 | 24200.164
114223.797 | 1.9319e-08 | 2.7444e-08 | 6.494e-10 | 2.7697e-08 | 2.4515e-08 | 1.2278e-09 | 2.8776e-09 | 1.4075e-09 | 9.8431e-11 | 24212.328
114235.961 | 1.9638e-08 | 2.743e-08 | 6.6532e-10 | 2.7874e-08 | 2.4586e-08 | 1.2323e-09 | 2.8835e-09 | 1.4171e-09 | 9.7473e-11 | 24224.492
114248.133 | 1.9745e-08 | 2.7357e-08 | 6.6092e-10 | 2.8102e-08 | 2.4579e-08 | 1.2401e-09 | 2.9336e-09 | 1.4336e-09 | 9.8754e-11 | 24236.664
114260.297 | 1.9439e-08 | 2.7908e-08 | 6.5933e-10 | 2.817e-08 | 2.4737e-08 | 1.2178e-09 | 2.9173e-09 | 1.4368e-09 | 9.9794e-11 | 24248.828
114272.461 | 1.9478e-08 | 2.7944e-08 | 6.6746e-10 | 2.7892e-08 | 2.501e-08 | 1.2428e-09 | 2.9006e-09 | 1.4478e-09 | 1.0088e-10 | 24260.992
114284.633 | 2.0065e-08 | 2.7582e-08 | 6.7699e-10 | 2.8187e-08 | 2.4778e-08 | 1.2364e-09 | 2.9254e-09 | 1.445e-09 | 9.821e-11 | 24273.164
114296.797 | 1.9626e-08 | 2.7666e-08 | 6.6287e-10 | 2.7687e-08 | 2.4387e-08 | 1.2257e-09 | 2.8891e-09 | 1.4092e-09 | 9.7809e-11 | 24285.328
114308.969 | 1.9534e-08 | 2.7736e-08 | 6.5304e-10 | 2.7727e-08 | 2.4291e-08 | 1.2076e-09 | 2.8756e-09 | 1.4157e-09 | 9.7859e-11 | 24297.5
114321.133 | 1.9317e-08 | 2.7454e-08 | 6.4942e-10 | 2.7624e-08 | 2.3908e-08 | 1.2118e-09 | 2.8476e-09 | 1.3963e-09 | 9.5607e-11 | 24309.664
114333.297 | 1.9208e-08 | 2.7301e-08 | 6.4484e-10 | 2.7274e-08 | 2.4327e-08 | 1.2175e-09 | 2.8829e-09 | 1.4013e-09 | 9.6464e-11 | 24321.828
114345.469 | 1.924e-08 | 2.7134e-08 | 6.4217e-10 | 2.7463e-08 | 2.4189e-08 | 1.215e-09 | 2.8721e-09 | 1.4052e-09 | 9.7301e-11 | 24334
114357.633 | 1.9315e-08 | 2.7345e-08 | 6.4814e-10 | 2.7725e-08 | 2.4477e-08 | 1.2243e-09 | 2.8658e-09 | 1.42e-09 | 9.8021e-11 | 24346.164
114369.797 | 1.9363e-08 | 2.725e-08 | 6.5304e-10 | 2.7463e-08 | 2.4317e-08 | 1.2235e-09 | 2.873e-09 | 1.4151e-09 | 9.8301e-11 | 24358.328
114381.969 | 1.9007e-08 | 2.7484e-08 | 6.4948e-10 | 2.7534e-08 | 2.4432e-08 | 1.2112e-09 | 2.8817e-09 | 1.4073e-09 | 9.832e-11 | 24370.5
114394.133 | 1.9353e-08 | 2.7124e-08 | 6.638e-10 | 2.7396e-08 | 2.4682e-08 | 1.2331e-09 | 2.9189e-09 | 1.4336e-09 | 9.7591e-11 | 24382.664
114406.305 | 1.9298e-08 | 2.7246e-08 | 6.6253e-10 | 2.7921e-08 | 2.4685e-08 | 1.2333e-09 | 2.8872e-09 | 1.4278e-09 | 9.7335e-11 | 24394.836
114418.469 | 1.9327e-08 | 2.7412e-08 | 6.523e-10 | 2.7556e-08 | 2.4219e-08 | 1.225e-09 | 2.88e-09 | 1.4182e-09 | 9.6867e-11 | 24407
114430.633 | 1.9324e-08 | 2.7165e-08 | 6.5632e-10 | 2.7403e-08 | 2.429e-08 | 1.2079e-09 | 2.851e-09 | 1.4043e-09 | 9.6876e-11 | 24419.164
114442.805 | 1.913e-08 | 2.7035e-08 | 6.4384e-10 | 2.7503e-08 | 2.4047e-08 | 1.2157e-09 | 2.8371e-09 | 1.4064e-09 | 9.5944e-11 | 24431.336
114454.969 | 1.8984e-08 | 2.7156e-08 | 6.3982e-10 | 2.7614e-08 | 2.3966e-08 | 1.2119e-09 | 2.847e-09 | 1.3982e-09 | 9.6156e-11 | 24443.5
114467.133 | 1.8919e-08 | 2.7561e-08 | 6.4275e-10 | 2.78e-08 | 2.4055e-08 | 1.2051e-09 | 2.8538e-09 | 1.406e-09 | 9.5581e-11 | 24455.664
114479.305 | 1.9174e-08 | 2.7428e-08 | 6.5887e-10 | 2.7716e-08 | 2.423e-08 | 1.2216e-09 | 2.8972e-09 | 1.4118e-09 | 9.7602e-11 | 24467.836
114491.469 | 1.9468e-08 | 2.7341e-08 | 6.486e-10 | 2.7952e-08 | 2.4582e-08 | 1.2242e-09 | 2.9252e-09 | 1.4379e-09 | 9.8758e-11 | 24480
114503.641 | 1.9573e-08 | 2.7276e-08 | 6.524e-10 | 2.7566e-08 | 2.4207e-08 | 1.2021e-09 | 2.8748e-09 | 1.405e-09 | 9.8023e-11 | 24492.172
114515.805 | 1.9224e-08 | 2.7288e-08 | 6.5275e-10 | 2.7788e-08 | 2.4079e-08 | 1.2123e-09 | 2.8553e-09 | 1.4064e-09 | 9.645e-11 | 24504.336
114527.969 | 1.9355e-08 | 2.7397e-08 | 6.5151e-10 | 2.7277e-08 | 2.4166e-08 | 1.2236e-09 | 2.8801e-09 | 1.4015e-09 | 9.5554e-11 | 24516.5
114540.141 | 1.912e-08 | 2.7011e-08 | 6.5261e-10 | 2.7478e-08 | 2.3982e-08 | 1.2068e-09 | 2.8607e-09 | 1.4022e-09 | 9.7555e-11 | 24528.672
114552.305 | 1.9187e-08 | 2.6965e-08 | 6.5138e-10 | 2.7646e-08 | 2.439e-08 | 1.2136e-09 | 2.8919e-09 | 1.4139e-09 | 9.738e-11 | 24540.836
114564.469 | 1.9287e-08 | 2.7096e-08 | 6.3635e-10 | 2.7599e-08 | 2.3845e-08 | 1.1966e-09 | 2.843e-09 | 1.4079e-09 | 9.6513e-11 | 24553
114576.641 | 1.9382e-08 | 2.715e-08 | 6.4227e-10 | 2.7323e-08 | 2.4087e-08 | 1.2043e-09 | 2.8301e-09 | 1.3869e-09 | 9.642e-11 | 24565.172
114588.805 | 1.9101e-08 | 2.6988e-08 | 6.4417e-10 | 2.7198e-08 | 2.4283e-08 | 1.2047e-09 | 2.8661e-09 | 1.3986e-09 | 9.61e-11 | 24577.336
114600.977 | 1.8748e-08 | 2.6864e-08 | 6.4516e-10 | 2.7484e-08 | 2.4224e-08 | 1.2064e-09 | 2.8421e-09 | 1.404e-09 | 9.6002e-11 | 24589.508
114613.141 | 1.8908e-08 | 2.7118e-08 | 6.4103e-10 | 2.7433e-08 | 2.3921e-08 | 1.2038e-09 | 2.8266e-09 | 1.3905e-09 | 9.5773e-11 | 24601.672
114625.305 | 1.9008e-08 | 2.7337e-08 | 6.3885e-10 | 2.7118e-08 | 2.3688e-08 | 1.1962e-09 | 2.8019e-09 | 1.3969e-09 | 9.5024e-11 | 24613.836
114637.477 | 1.8905e-08 | 2.7034e-08 | 6.3323e-10 | 2.7124e-08 | 2.3733e-08 | 1.1872e-09 | 2.8188e-09 | 1.3803e-09 | 9.5487e-11 | 24626.008
114649.641 | 1.8866e-08 | 2.7056e-08 | 6.3482e-10 | 2.728e-08 | 2.3771e-08 | 1.1956e-09 | 2.8385e-09 | 1.3951e-09 | 9.5674e-11 | 24638.172
114661.805 | 1.9183e-08 | 2.6964e-08 | 6.4074e-10 | 2.7271e-08 | 2.4155e-08 | 1.2062e-09 | 2.8494e-09 | 1.3929e-09 | 9.6388e-11 | 24650.336
114673.977 | 1.911e-08 | 2.7072e-08 | 6.4801e-10 | 2.7344e-08 | 2.428e-08 | 1.2059e-09 | 2.8363e-09 | 1.4157e-09 | 9.6514e-11 | 24662.508
114686.141 | 1.9423e-08 | 2.6947e-08 | 6.404e-10 | 2.7129e-08 | 2.3624e-08 | 1.199e-09 | 2.8244e-09 | 1.3802e-09 | 9.5011e-11 | 24674.672
114698.313 | 1.8875e-08 | 2.685e-08 | 6.424e-10 | 2.7177e-08 | 2.3928e-08 | 1.1968e-09 | 2.8279e-09 | 1.3805e-09 | 9.5714e-11 | 24686.844
114710.477 | 1.9207e-08 | 2.7015e-08 | 6.3152e-10 | 2.708e-08 | 2.3702e-08 | 1.1959e-09 | 2.8001e-09 | 1.3702e-09 | 9.4669e-11 | 24699.008
114722.641 | 1.9006e-08 | 2.6933e-08 | 6.3472e-10 | 2.7102e-08 | 2.3682e-08 | 1.189e-09 | 2.7928e-09 | 1.3767e-09 | 9.4992e-11 | 24711.172
114734.813 | 1.8946e-08 | 2.6829e-08 | 6.3035e-10 | 2.7002e-08 | 2.3688e-08 | 1.1969e-09 | 2.8013e-09 | 1.3729e-09 | 9.4654e-11 | 24723.344
114746.977 | 1.9109e-08 | 2.6927e-08 | 6.2637e-10 | 2.6552e-08 | 2.3738e-08 | 1.1793e-09 | 2.8149e-09 | 1.3623e-09 | 9.5246e-11 | 24735.508
114759.141 | 1.9199e-08 | 2.7023e-08 | 6.3929e-10 | 2.7154e-08 | 2.3809e-08 | 1.2029e-09 | 2.8733e-09 | 1.4033e-09 | 9.8041e-11 | 24747.672
114771.313 | 1.9357e-08 | 2.6906e-08 | 6.5303e-10 | 2.7589e-08 | 2.3994e-08 | 1.1971e-09 | 2.8586e-09 | 1.4149e-09 | 9.6561e-11 | 24759.844
114783.477 | 1.9468e-08 | 2.741e-08 | 6.4492e-10 | 2.7525e-08 | 2.3896e-08 | 1.2037e-09 | 2.8529e-09 | 1.4032e-09 | 9.633e-11 | 24772.008
114795.648 | 1.9111e-08 | 2.7045e-08 | 6.3767e-10 | 2.7277e-08 | 2.3953e-08 | 1.1978e-09 | 2.8453e-09 | 1.3969e-09 | 9.5482e-11 | 24784.179
114807.813 | 1.9187e-08 | 2.7033e-08 | 6.4507e-10 | 2.7496e-08 | 2.3738e-08 | 1.1928e-09 | 2.8269e-09 | 1.3945e-09 | 9.5614e-11 | 24796.344
114819.977 | 1.8803e-08 | 2.6862e-08 | 6.3469e-10 | 2.6839e-08 | 2.3703e-08 | 1.1995e-09 | 2.8514e-09 | 1.4011e-09 | 9.5521e-11 | 24808.508
114832.148 | 1.8979e-08 | 2.7047e-08 | 6.3366e-10 | 2.6963e-08 | 2.4067e-08 | 1.1967e-09 | 2.8205e-09 | 1.3971e-09 | 9.5772e-11 | 24820.679
114844.313 | 1.9098e-08 | 2.7194e-08 | 6.2978e-10 | 2.6953e-08 | 2.3462e-08 | 1.1933e-09 | 2.8309e-09 | 1.3945e-09 | 9.5493e-11 | 24832.844
114856.477 | 1.9285e-08 | 2.6954e-08 | 6.4263e-10 | 2.725e-08 | 2.3527e-08 | 1.1977e-09 | 2.8523e-09 | 1.405e-09 | 9.6682e-11 | 24845.008
114868.648 | 1.9384e-08 | 2.7076e-08 | 6.4822e-10 | 2.7256e-08 | 2.3719e-08 | 1.1947e-09 | 2.8375e-09 | 1.3777e-09 | 9.7101e-11 | 24857.179
114880.813 | 1.9241e-08 | 2.7092e-08 | 6.3872e-10 | 2.7439e-08 | 2.4046e-08 | 1.2109e-09 | 2.8576e-09 | 1.4127e-09 | 9.5996e-11 | 24869.344
114892.984 | 1.8919e-08 | 2.6765e-08 | 6.432e-10 | 2.771e-08 | 2.4196e-08 | 1.205e-09 | 2.8503e-09 | 1.4177e-09 | 9.6423e-11 | 24881.515
114905.148 | 1.9081e-08 | 2.7043e-08 | 6.3685e-10 | 2.7461e-08 | 2.3718e-08 | 1.1886e-09 | 2.8401e-09 | 1.4086e-09 | 9.6059e-11 | 24893.679
114917.313 | 1.9209e-08 | 2.6851e-08 | 6.43e-10 | 2.7654e-08 | 2.3443e-08 | 1.1934e-09 | 2.8235e-09 | 1.3941e-09 | 9.6231e-11 | 24905.844
114929.484 | 1.9066e-08 | 2.6936e-08 | 6.2837e-10 | 2.7214e-08 | 2.3328e-08 | 1.1747e-09 | 2.7866e-09 | 1.374e-09 | 9.3804e-11 | 24918.015
114941.648 | 1.8903e-08 | 2.6676e-08 | 6.2779e-10 | 2.6792e-08 | 2.3444e-08 | 1.193e-09 | 2.7867e-09 | 1.3802e-09 | 9.5154e-11 | 24930.179
114953.813 | 1.9086e-08 | 2.6961e-08 | 6.3549e-10 | 2.7165e-08 | 2.3712e-08 | 1.1985e-09 | 2.8303e-09 | 1.3831e-09 | 9.632e-11 | 24942.344
114965.984 | 1.9054e-08 | 2.7003e-08 | 6.3611e-10 | 2.7315e-08 | 2.4012e-08 | 1.1848e-09 | 2.8354e-09 | 1.3886e-09 | 9.5812e-11 | 24954.515
114978.148 | 1.8927e-08 | 2.6775e-08 | 6.3208e-10 | 2.6973e-08 | 2.3556e-08 | 1.1804e-09 | 2.8255e-09 | 1.378e-09 | 9.4307e-11 | 24966.679
114990.32 | 1.8932e-08 | 2.7042e-08 | 6.458e-10 | 2.6775e-08 | 2.3665e-08 | 1.1902e-09 | 2.7988e-09 | 1.3708e-09 | 9.4193e-11 | 24978.851
115002.484 | 1.9071e-08 | 2.6419e-08 | 6.3326e-10 | 2.6596e-08 | 2.3276e-08 | 1.1778e-09 | 2.7823e-09 | 1.378e-09 | 9.4487e-11 | 24991.015
115014.648 | 1.9001e-08 | 2.6817e-08 | 6.2445e-10 | 2.6596e-08 | 2.3269e-08 | 1.1757e-09 | 2.7958e-09 | 1.3781e-09 | 9.4663e-11 | 25003.179
115026.82 | 1.9039e-08 | 2.6377e-08 | 6.2171e-10 | 2.6559e-08 | 2.3144e-08 | 1.1867e-09 | 2.8081e-09 | 1.3554e-09 | 9.5082e-11 | 25015.351
115038.984 | 1.8835e-08 | 2.6773e-08 | 6.2386e-10 | 2.6659e-08 | 2.3949e-08 | 1.1854e-09 | 2.8217e-09 | 1.3699e-09 | 9.3948e-11 | 25027.515
115051.148 | 1.8851e-08 | 2.6702e-08 | 6.2803e-10 | 2.6796e-08 | 2.3115e-08 | 1.1805e-09 | 2.7836e-09 | 1.369e-09 | 9.2677e-11 | 25039.679
115063.32 | 1.8709e-08 | 2.6474e-08 | 6.2873e-10 | 2.657e-08 | 2.3357e-08 | 1.181e-09 | 2.8187e-09 | 1.3482e-09 | 9.2905e-11 | 25051.851
115075.484 | 1.8708e-08 | 2.6663e-08 | 6.1915e-10 | 2.6667e-08 | 2.3004e-08 | 1.1654e-09 | 2.7769e-09 | 1.3434e-09 | 9.2524e-11 | 25064.015
115087.656 | 1.8405e-08 | 2.6515e-08 | 6.1679e-10 | 2.6628e-08 | 2.3359e-08 | 1.1727e-09 | 2.7792e-09 | 1.3727e-09 | 9.3847e-11 | 25076.187
115099.82 | 1.8651e-08 | 2.6673e-08 | 6.2258e-10 | 2.6738e-08 | 2.3569e-08 | 1.1759e-09 | 2.7658e-09 | 1.3705e-09 | 9.3205e-11 | 25088.351
115111.984 | 1.8786e-08 | 2.6436e-08 | 6.3224e-10 | 2.6659e-08 | 2.362e-08 | 1.1785e-09 | 2.8274e-09 | 1.3751e-09 | 9.4786e-11 | 25100.515
115124.156 | 1.8995e-08 | 2.6915e-08 | 6.3154e-10 | 2.7169e-08 | 2.3695e-08 | 1.1896e-09 | 2.8133e-09 | 1.3855e-09 | 9.5328e-11 | 25112.687
115136.32 | 1.901e-08 | 2.6964e-08 | 6.3906e-10 | 2.7032e-08 | 2.3703e-08 | 1.183e-09 | 2.8575e-09 | 1.3841e-09 | 9.5972e-11 | 25124.851
115148.484 | 1.8976e-08 | 2.7065e-08 | 6.3397e-10 | 2.7039e-08 | 2.3622e-08 | 1.1719e-09 | 2.8419e-09 | 1.3654e-09 | 9.5514e-11 | 25137.015
115160.656 | 1.8784e-08 | 2.6686e-08 | 6.2683e-10 | 2.6726e-08 | 2.3476e-08 | 1.1776e-09 | 2.7921e-09 | 1.3716e-09 | 9.4175e-11 | 25149.187
115172.82 | 1.8695e-08 | 2.6649e-08 | 6.2725e-10 | 2.6546e-08 | 2.3636e-08 | 1.176e-09 | 2.7636e-09 | 1.3661e-09 | 9.3837e-11 | 25161.351
115184.992 | 1.8699e-08 | 2.698e-08 | 6.2258e-10 | 2.6836e-08 | 2.349e-08 | 1.1849e-09 | 2.8234e-09 | 1.3836e-09 | 9.4234e-11 | 25173.523
115197.156 | 1.8877e-08 | 2.6828e-08 | 6.2416e-10 | 2.6594e-08 | 2.3643e-08 | 1.1867e-09 | 2.8067e-09 | 1.3679e-09 | 9.4831e-11 | 25185.687
115209.32 | 1.9288e-08 | 2.6801e-08 | 6.3431e-10 | 2.6843e-08 | 2.3635e-08 | 1.1819e-09 | 2.7998e-09 | 1.3655e-09 | 9.3831e-11 | 25197.851
115221.492 | 1.9141e-08 | 2.6472e-08 | 6.2126e-10 | 2.6867e-08 | 2.3728e-08 | 1.1769e-09 | 2.8244e-09 | 1.3751e-09 | 9.4732e-11 | 25210.023
115233.656 | 1.8959e-08 | 2.6735e-08 | 6.3451e-10 | 2.71e-08 | 2.3417e-08 | 1.1803e-09 | 2.8386e-09 | 1.3807e-09 | 9.4774e-11 | 25222.187
115245.82 | 1.8823e-08 | 2.7016e-08 | 6.3614e-10 | 2.6887e-08 | 2.3496e-08 | 1.187e-09 | 2.8467e-09 | 1.3694e-09 | 9.4634e-11 | 25234.351
115257.992 | 1.8688e-08 | 2.6848e-08 | 6.3236e-10 | 2.7044e-08 | 2.3806e-08 | 1.1862e-09 | 2.8379e-09 | 1.396e-09 | 9.4827e-11 | 25246.523
115270.156 | 1.89e-08 | 2.6926e-08 | 6.3252e-10 | 2.7201e-08 | 2.3612e-08 | 1.1855e-09 | 2.8326e-09 | 1.3902e-09 | 9.5418e-11 | 25258.687
115282.328 | 1.9046e-08 | 2.6843e-08 | 6.4003e-10 | 2.7131e-08 | 2.3711e-08 | 1.1886e-09 | 2.8422e-09 | 1.4014e-09 | 9.5896e-11 | 25270.859
115294.492 | 1.8794e-08 | 2.7163e-08 | 6.4862e-10 | 2.7694e-08 | 2.3954e-08 | 1.1835e-09 | 2.8662e-09 | 1.4073e-09 | 9.5313e-11 | 25283.023
115306.656 | 1.8903e-08 | 2.713e-08 | 6.3959e-10 | 2.7371e-08 | 2.3966e-08 | 1.2177e-09 | 2.869e-09 | 1.4053e-09 | 9.647e-11 | 25295.187
115318.828 | 1.9209e-08 | 2.694e-08 | 6.3859e-10 | 2.7079e-08 | 2.3738e-08 | 1.2156e-09 | 2.8562e-09 | 1.3966e-09 | 9.6048e-11 | 25307.359
115330.992 | 1.8976e-08 | 2.6931e-08 | 6.2833e-10 | 2.6903e-08 | 2.3716e-08 | 1.2012e-09 | 2.8056e-09 | 1.3734e-09 | 9.548e-11 | 25319.523
115343.156 | 1.897e-08 | 2.6914e-08 | 6.3184e-10 | 2.6914e-08 | 2.3584e-08 | 1.2043e-09 | 2.786e-09 | 1.37e-09 | 9.5031e-11 | 25331.687
115355.328 | 1.8954e-08 | 2.6807e-08 | 6.343e-10 | 2.7308e-08 | 2.3695e-08 | 1.1904e-09 | 2.8288e-09 | 1.398e-09 | 9.6252e-11 | 25343.859
115367.492 | 1.8866e-08 | 2.6923e-08 | 6.326e-10 | 2.7419e-08 | 2.374e-08 | 1.2082e-09 | 2.8535e-09 | 1.4111e-09 | 9.5853e-11 | 25356.023
115379.664 | 1.929e-08 | 2.6999e-08 | 6.3513e-10 | 2.7316e-08 | 2.3743e-08 | 1.1965e-09 | 2.8675e-09 | 1.3868e-09 | 9.6633e-11 | 25368.195
115391.828 | 1.8865e-08 | 2.6991e-08 | 6.3659e-10 | 2.7159e-08 | 2.3548e-08 | 1.1877e-09 | 2.8135e-09 | 1.3692e-09 | 9.5204e-11 | 25380.359
115403.992 | 1.9033e-08 | 2.6823e-08 | 6.3879e-10 | 2.7179e-08 | 2.3451e-08 | 1.1992e-09 | 2.7999e-09 | 1.366e-09 | 9.4495e-11 | 25392.523
115416.164 | 1.9116e-08 | 2.6772e-08 | 6.2988e-10 | 2.7075e-08 | 2.3594e-08 | 1.1837e-09 | 2.8593e-09 | 1.3871e-09 | 9.5023e-11 | 25404.695
115428.328 | 1.89e-08 | 2.6746e-08 | 6.2225e-10 | 2.6973e-08 | 2.3502e-08 | 1.1832e-09 | 2.8039e-09 | 1.3652e-09 | 9.4312e-11 | 25416.859
115440.492 | 1.9103e-08 | 2.6815e-08 | 6.2892e-10 | 2.6852e-08 | 2.373e-08 | 1.178e-09 | 2.8185e-09 | 1.3693e-09 | 9.33e-11 | 25429.023
115452.664 | 1.8936e-08 | 2.6914e-08 | 6.2947e-10 | 2.6593e-08 | 2.3522e-08 | 1.1641e-09 | 2.7786e-09 | 1.3665e-09 | 9.3888e-11 | 25441.195
115464.828 | 1.8675e-08 | 2.676e-08 | 6.2918e-10 | 2.6821e-08 | 2.3605e-08 | 1.1753e-09 | 2.8052e-09 | 1.3739e-09 | 9.4653e-11 | 25453.359
115477 | 1.875e-08 | 2.6705e-08 | 6.2938e-10 | 2.6979e-08 | 2.3417e-08 | 1.1721e-09 | 2.7726e-09 | 1.3651e-09 | 9.3789e-11 | 25465.531
115489.164 | 1.8716e-08 | 2.6628e-08 | 6.2116e-10 | 2.6854e-08 | 2.3421e-08 | 1.1756e-09 | 2.8039e-09 | 1.3647e-09 | 9.4899e-11 | 25477.695
115501.328 | 1.8693e-08 | 2.6677e-08 | 6.3331e-10 | 2.696e-08 | 2.335e-08 | 1.1761e-09 | 2.785e-09 | 1.3693e-09 | 9.3684e-11 | 25489.859
115513.5 | 1.8871e-08 | 2.6563e-08 | 6.2369e-10 | 2.7251e-08 | 2.3744e-08 | 1.1696e-09 | 2.8247e-09 | 1.3913e-09 | 9.4709e-11 | 25502.031
115525.664 | 1.8819e-08 | 2.6807e-08 | 6.2568e-10 | 2.7079e-08 | 2.3532e-08 | 1.1746e-09 | 2.8208e-09 | 1.3905e-09 | 9.3814e-11 | 25514.195
115537.828 | 1.8812e-08 | 2.6676e-08 | 6.1899e-10 | 2.6884e-08 | 2.3507e-08 | 1.1701e-09 | 2.7817e-09 | 1.3689e-09 | 9.2876e-11 | 25526.359
115550 | 1.8597e-08 | 2.6865e-08 | 6.1373e-10 | 2.6837e-08 | 2.3348e-08 | 1.1724e-09 | 2.7812e-09 | 1.3606e-09 | 9.2842e-11 | 25538.531
115562.164 | 1.8504e-08 | 2.6194e-08 | 6.0966e-10 | 2.6669e-08 | 2.3172e-08 | 1.164e-09 | 2.7362e-09 | 1.357e-09 | 8.9989e-11 | 25550.695
115574.336 | 1.8278e-08 | 2.6169e-08 | 6.0054e-10 | 2.6391e-08 | 2.267e-08 | 1.1443e-09 | 2.7683e-09 | 1.3314e-09 | 8.9232e-11 | 25562.867
115586.5 | 1.8335e-08 | 2.6111e-08 | 5.9122e-10 | 2.6038e-08 | 2.2814e-08 | 1.1432e-09 | 2.7107e-09 | 1.3405e-09 | 9.1089e-11 | 25575.031
115598.664 | 1.8287e-08 | 2.6175e-08 | 5.9713e-10 | 2.5961e-08 | 2.2774e-08 | 1.1406e-09 | 2.6934e-09 | 1.3251e-09 | 9.0171e-11 | 25587.195
115610.836 | 1.8309e-08 | 2.6281e-08 | 5.9827e-10 | 2.6505e-08 | 2.2777e-08 | 1.1333e-09 | 2.7157e-09 | 1.3448e-09 | 9.1867e-11 | 25599.367
115623 | 1.827e-08 | 2.6386e-08 | 6.0367e-10 | 2.6125e-08 | 2.3065e-08 | 1.1352e-09 | 2.7475e-09 | 1.3429e-09 | 9.194e-11 | 25611.531
115635.172 | 1.8577e-08 | 2.6497e-08 | 5.9831e-10 | 2.6048e-08 | 2.3285e-08 | 1.1503e-09 | 2.7627e-09 | 1.347e-09 | 9.261e-11 | 25623.703
115647.336 | 1.8619e-08 | 2.6307e-08 | 6.0221e-10 | 2.6527e-08 | 2.3033e-08 | 1.1563e-09 | 2.7608e-09 | 1.358e-09 | 9.2751e-11 | 25635.867
115659.5 | 1.8387e-08 | 2.672e-08 | 6.174e-10 | 2.7181e-08 | 2.3451e-08 | 1.1549e-09 | 2.7917e-09 | 1.3538e-09 | 9.2426e-11 | 25648.031
115671.672 | 1.8395e-08 | 2.6738e-08 | 6.2679e-10 | 2.7022e-08 | 2.3238e-08 | 1.1732e-09 | 2.7888e-09 | 1.3596e-09 | 9.3842e-11 | 25660.203
115683.836 | 1.8481e-08 | 2.6407e-08 | 6.2432e-10 | 2.6773e-08 | 2.3481e-08 | 1.168e-09 | 2.7968e-09 | 1.35e-09 | 9.3815e-11 | 25672.367
115696 | 1.8576e-08 | 2.6737e-08 | 6.2504e-10 | 2.7304e-08 | 2.3368e-08 | 1.1563e-09 | 2.766e-09 | 1.3646e-09 | 9.3439e-11 | 25684.531
115708.172 | 1.8785e-08 | 2.6738e-08 | 6.1914e-10 | 2.676e-08 | 2.3334e-08 | 1.1475e-09 | 2.7761e-09 | 1.3486e-09 | 9.2038e-11 | 25696.703
115720.336 | 1.8117e-08 | 2.6588e-08 | 6.0636e-10 | 2.6484e-08 | 2.2932e-08 | 1.1579e-09 | 2.7699e-09 | 1.3643e-09 | 9.152e-11 | 25708.867
115732.508 | 1.8224e-08 | 2.6438e-08 | 6.1299e-10 | 2.6577e-08 | 2.2859e-08 | 1.1533e-09 | 2.7627e-09 | 1.3461e-09 | 9.0651e-11 | 25721.039
115744.672 | 1.841e-08 | 2.6327e-08 | 6.1903e-10 | 2.6722e-08 | 2.3107e-08 | 1.1572e-09 | 2.7282e-09 | 1.3512e-09 | 9.2739e-11 | 25733.203
115756.836 | 1.8597e-08 | 2.6079e-08 | 6.1749e-10 | 2.7029e-08 | 2.2932e-08 | 1.1475e-09 | 2.7673e-09 | 1.3444e-09 | 9.1747e-11 | 25745.367
115769.008 | 1.8576e-08 | 2.6765e-08 | 6.0742e-10 | 2.6246e-08 | 2.314e-08 | 1.1575e-09 | 2.7397e-09 | 1.3492e-09 | 9.214e-11 | 25757.539
115781.172 | 1.867e-08 | 2.6393e-08 | 6.0659e-10 | 2.677e-08 | 2.3171e-08 | 1.1501e-09 | 2.7614e-09 | 1.3554e-09 | 9.3365e-11 | 25769.703
115793.336 | 1.8448e-08 | 2.6437e-08 | 6.1549e-10 | 2.5978e-08 | 2.3188e-08 | 1.1385e-09 | 2.757e-09 | 1.3466e-09 | 9.2581e-11 | 25781.867
115805.508 | 1.822e-08 | 2.6033e-08 | 6.0549e-10 | 2.6501e-08 | 2.3001e-08 | 1.1425e-09 | 2.7449e-09 | 1.3526e-09 | 9.2198e-11 | 25794.039
115817.672 | 1.8654e-08 | 2.6286e-08 | 6.1299e-10 | 2.7031e-08 | 2.3205e-08 | 1.1414e-09 | 2.7763e-09 | 1.3505e-09 | 9.2903e-11 | 25806.203
115829.844 | 1.8449e-08 | 2.6233e-08 | 6.1107e-10 | 2.6695e-08 | 2.3163e-08 | 1.1488e-09 | 2.7735e-09 | 1.3566e-09 | 9.3965e-11 | 25818.375
115842.008 | 1.8553e-08 | 2.6174e-08 | 6.1273e-10 | 2.6743e-08 | 2.286e-08 | 1.1414e-09 | 2.7833e-09 | 1.3551e-09 | 9.2646e-11 | 25830.539
115854.172 | 1.835e-08 | 2.6197e-08 | 6.1331e-10 | 2.6752e-08 | 2.2909e-08 | 1.1457e-09 | 2.7645e-09 | 1.3658e-09 | 9.2339e-11 | 25842.703
115866.344 | 1.8177e-08 | 2.6539e-08 | 6.0569e-10 | 2.6616e-08 | 2.3257e-08 | 1.1409e-09 | 2.7675e-09 | 1.3588e-09 | 9.3355e-11 | 25854.875
115878.508 | 1.8372e-08 | 2.6111e-08 | 6.1691e-10 | 2.6489e-08 | 2.3125e-08 | 1.1303e-09 | 2.7715e-09 | 1.3619e-09 | 9.2872e-11 | 25867.039
115890.672 | 1.8524e-08 | 2.6324e-08 | 6.2552e-10 | 2.6616e-08 | 2.2838e-08 | 1.1535e-09 | 2.7704e-09 | 1.3655e-09 | 9.255e-11 | 25879.203
115902.844 | 1.8288e-08 | 2.6172e-08 | 6.1119e-10 | 2.6743e-08 | 2.3134e-08 | 1.1566e-09 | 2.7727e-09 | 1.365e-09 | 9.2765e-11 | 25891.375
115915.008 | 1.8382e-08 | 2.6284e-08 | 6.2372e-10 | 2.6843e-08 | 2.3231e-08 | 1.162e-09 | 2.8e-09 | 1.3642e-09 | 9.2347e-11 | 25903.539
115927.18 | 1.8848e-08 | 2.6577e-08 | 6.3305e-10 | 2.7036e-08 | 2.3324e-08 | 1.1645e-09 | 2.79e-09 | 1.3674e-09 | 9.3172e-11 | 25915.711
115939.344 | 1.8919e-08 | 2.6761e-08 | 6.4332e-10 | 2.7482e-08 | 2.343e-08 | 1.1679e-09 | 2.8365e-09 | 1.4024e-09 | 9.4162e-11 | 25927.875
115951.508 | 1.8606e-08 | 2.6448e-08 | 6.3545e-10 | 2.7771e-08 | 2.3588e-08 | 1.1697e-09 | 2.8582e-09 | 1.4287e-09 | 9.5052e-11 | 25940.039
115963.68 | 1.8742e-08 | 2.6783e-08 | 6.4738e-10 | 2.7713e-08 | 2.3926e-08 | 1.1804e-09 | 2.8834e-09 | 1.4032e-09 | 9.5271e-11 | 25952.211
115975.844 | 1.8797e-08 | 2.6906e-08 | 6.387e-10 | 2.7506e-08 | 2.3467e-08 | 1.1559e-09 | 2.8226e-09 | 1.3755e-09 | 9.405e-11 | 25964.375
115988.008 | 1.8749e-08 | 2.6423e-08 | 6.2705e-10 | 2.7256e-08 | 2.3443e-08 | 1.1571e-09 | 2.8282e-09 | 1.3822e-09 | 9.4174e-11 | 25976.539
116000.18 | 1.8475e-08 | 2.6552e-08 | 6.1518e-10 | 2.7037e-08 | 2.3195e-08 | 1.15e-09 | 2.8269e-09 | 1.3752e-09 | 9.2539e-11 | 25988.711
116012.344 | 1.8404e-08 | 2.6495e-08 | 6.1822e-10 | 2.6725e-08 | 2.3156e-08 | 1.1575e-09 | 2.8025e-09 | 1.3708e-09 | 9.4199e-11 | 26000.875
116024.516 | 1.8662e-08 | 2.6582e-08 | 6.1546e-10 | 2.6861e-08 | 2.3391e-08 | 1.1558e-09 | 2.8556e-09 | 1.3822e-09 | 9.3225e-11 | 26013.047
116036.68 | 1.8541e-08 | 2.6533e-08 | 6.2308e-10 | 2.7305e-08 | 2.3482e-08 | 1.1674e-09 | 2.8127e-09 | 1.3772e-09 | 9.3459e-11 | 26025.211
116048.844 | 1.8717e-08 | 2.7004e-08 | 6.1596e-10 | 2.6753e-08 | 2.3248e-08 | 1.145e-09 | 2.8108e-09 | 1.3608e-09 | 9.2882e-11 | 26037.375
116061.016 | 1.8914e-08 | 2.6534e-08 | 6.2279e-10 | 2.7158e-08 | 2.3048e-08 | 1.1482e-09 | 2.7634e-09 | 1.3682e-09 | 9.303e-11 | 26049.547
116073.18 | 1.8505e-08 | 2.6581e-08 | 6.216e-10 | 2.6495e-08 | 2.3456e-08 | 1.156e-09 | 2.7948e-09 | 1.3625e-09 | 9.2601e-11 | 26061.711
116085.344 | 1.8533e-08 | 2.6666e-08 | 6.2127e-10 | 2.6863e-08 | 2.3414e-08 | 1.1526e-09 | 2.7625e-09 | 1.373e-09 | 9.3469e-11 | 26073.875
116097.516 | 1.8736e-08 | 2.6678e-08 | 6.2401e-10 | 2.6779e-08 | 2.3185e-08 | 1.1534e-09 | 2.7706e-09 | 1.3557e-09 | 9.2915e-11 | 26086.047
116109.68 | 1.8455e-08 | 2.6384e-08 | 6.1179e-10 | 2.6784e-08 | 2.3144e-08 | 1.1337e-09 | 2.7487e-09 | 1.3332e-09 | 9.3656e-11 | 26098.211
116121.852 | 1.8771e-08 | 2.6352e-08 | 6.1406e-10 | 2.714e-08 | 2.3104e-08 | 1.1308e-09 | 2.7942e-09 | 1.344e-09 | 9.1346e-11 | 26110.383
116134.016 | 1.8501e-08 | 2.6407e-08 | 6.1015e-10 | 2.6383e-08 | 2.3181e-08 | 1.1443e-09 | 2.7658e-09 | 1.3598e-09 | 9.3146e-11 | 26122.547
116146.18 | 1.8528e-08 | 2.6316e-08 | 6.11e-10 | 2.6412e-08 | 2.3386e-08 | 1.1589e-09 | 2.7793e-09 | 1.3645e-09 | 9.1831e-11 | 26134.711
116158.352 | 1.8827e-08 | 2.6353e-08 | 6.1137e-10 | 2.6593e-08 | 2.3169e-08 | 1.1428e-09 | 2.77e-09 | 1.3615e-09 | 9.1774e-11 | 26146.883
116170.516 | 1.8203e-08 | 2.6212e-08 | 6.1206e-10 | 2.6534e-08 | 2.3222e-08 | 1.1511e-09 | 2.7665e-09 | 1.334e-09 | 9.1679e-11 | 26159.047
116182.68 | 1.8248e-08 | 2.637e-08 | 6.0505e-10 | 2.6482e-08 | 2.2696e-08 | 1.1388e-09 | 2.7531e-09 | 1.3545e-09 | 9.095e-11 | 26171.211
116194.852 | 1.8826e-08 | 2.5905e-08 | 6.0646e-10 | 2.6537e-08 | 2.2707e-08 | 1.1367e-09 | 2.746e-09 | 1.3543e-09 | 9.1067e-11 | 26183.383
116207.016 | 1.8402e-08 | 2.6112e-08 | 6.1014e-10 | 2.6605e-08 | 2.2996e-08 | 1.1397e-09 | 2.7781e-09 | 1.3706e-09 | 9.0793e-11 | 26195.547
116219.188 | 1.8196e-08 | 2.6159e-08 | 6.0852e-10 | 2.6557e-08 | 2.2624e-08 | 1.1265e-09 | 2.7588e-09 | 1.3464e-09 | 9.0578e-11 | 26207.719
116231.352 | 1.8034e-08 | 2.6268e-08 | 6.1243e-10 | 2.6741e-08 | 2.2943e-08 | 1.1148e-09 | 2.7757e-09 | 1.3394e-09 | 9.1602e-11 | 26219.883
116243.516 | 1.844e-08 | 2.5977e-08 | 6.1796e-10 | 2.6862e-08 | 2.3031e-08 | 1.1422e-09 | 2.796e-09 | 1.3701e-09 | 9.3444e-11 | 26232.047
116255.688 | 1.8371e-08 | 2.6145e-08 | 6.1432e-10 | 2.6807e-08 | 2.3101e-08 | 1.1404e-09 | 2.7769e-09 | 1.3553e-09 | 9.2373e-11 | 26244.219
116267.852 | 1.8333e-08 | 2.5943e-08 | 6.2051e-10 | 2.6895e-08 | 2.2873e-08 | 1.1484e-09 | 2.7497e-09 | 1.3477e-09 | 9.1943e-11 | 26256.383
116280.016 | 1.8334e-08 | 2.6335e-08 | 6.1315e-10 | 2.6434e-08 | 2.2974e-08 | 1.1278e-09 | 2.7637e-09 | 1.3392e-09 | 9.0351e-11 | 26268.547
116292.188 | 1.8109e-08 | 2.6214e-08 | 5.9241e-10 | 2.6498e-08 | 2.2893e-08 | 1.1228e-09 | 2.7754e-09 | 1.3553e-09 | 9.1554e-11 | 26280.719
116304.352 | 1.845e-08 | 2.6286e-08 | 6.0829e-10 | 2.6411e-08 | 2.3161e-08 | 1.1391e-09 | 2.7784e-09 | 1.347e-09 | 9.238e-11 | 26292.883
116316.523 | 1.8216e-08 | 2.6171e-08 | 6.1503e-10 | 2.6576e-08 | 2.3217e-08 | 1.1433e-09 | 2.7964e-09 | 1.3564e-09 | 9.178e-11 | 26305.054
116328.688 | 1.8351e-08 | 2.6451e-08 | 6.0443e-10 | 2.6667e-08 | 2.2991e-08 | 1.116e-09 | 2.7561e-09 | 1.3453e-09 | 9.1083e-11 | 26317.219
116340.852 | 1.8299e-08 | 2.6253e-08 | 5.9693e-10 | 2.6343e-08 | 2.2696e-08 | 1.1359e-09 | 2.7569e-09 | 1.3336e-09 | 9.1386e-11 | 26329.383
116353.023 | 1.8216e-08 | 2.5892e-08 | 6.0943e-10 | 2.6129e-08 | 2.2628e-08 | 1.1213e-09 | 2.7475e-09 | 1.3406e-09 | 9.1004e-11 | 26341.554
116365.188 | 1.8681e-08 | 2.6093e-08 | 5.9983e-10 | 2.655e-08 | 2.291e-08 | 1.1432e-09 | 2.7466e-09 | 1.3586e-09 | 9.1378e-11 | 26353.719
116377.352 | 1.8138e-08 | 2.6001e-08 | 6.0709e-10 | 2.6575e-08 | 2.2871e-08 | 1.1443e-09 | 2.7423e-09 | 1.3514e-09 | 9.0693e-11 | 26365.883
116389.523 | 1.8057e-08 | 2.5814e-08 | 6.0398e-10 | 2.6526e-08 | 2.2915e-08 | 1.1386e-09 | 2.7522e-09 | 1.3535e-09 | 9.21e-11 | 26378.054
116401.688 | 1.8112e-08 | 2.6379e-08 | 6.0727e-10 | 2.678e-08 | 2.2943e-08 | 1.1457e-09 | 2.7907e-09 | 1.3479e-09 | 9.1348e-11 | 26390.219
116413.859 | 1.811e-08 | 2.6162e-08 | 6.1731e-10 | 2.6824e-08 | 2.3229e-08 | 1.1566e-09 | 2.7698e-09 | 1.3445e-09 | 9.2207e-11 | 26402.39
116426.023 | 1.8203e-08 | 2.6031e-08 | 6.1084e-10 | 2.6358e-08 | 2.2922e-08 | 1.1488e-09 | 2.7476e-09 | 1.3268e-09 | 8.9965e-11 | 26414.554
116438.188 | 1.7977e-08 | 2.5963e-08 | 6.0776e-10 | 2.65e-08 | 2.2896e-08 | 1.1443e-09 | 2.7671e-09 | 1.3497e-09 | 9.0431e-11 | 26426.719
116450.359 | 1.8029e-08 | 2.5732e-08 | 5.9875e-10 | 2.6136e-08 | 2.2557e-08 | 1.147e-09 | 2.7384e-09 | 1.3291e-09 | 9.0462e-11 | 26438.89
116462.523 | 1.8146e-08 | 2.572e-08 | 5.981e-10 | 2.5947e-08 | 2.2638e-08 | 1.139e-09 | 2.7529e-09 | 1.3306e-09 | 9.0662e-11 | 26451.054
116474.688 | 1.7891e-08 | 2.6322e-08 | 6.0442e-10 | 2.6079e-08 | 2.2499e-08 | 1.1369e-09 | 2.6898e-09 | 1.3393e-09 | 9.2234e-11 | 26463.219
116486.859 | 1.8147e-08 | 2.6029e-08 | 6.0332e-10 | 2.6554e-08 | 2.2999e-08 | 1.1552e-09 | 2.7609e-09 | 1.3233e-09 | 8.8936e-11 | 26475.39
116499.023 | 1.7963e-08 | 2.5526e-08 | 5.9555e-10 | 2.6143e-08 | 2.2426e-08 | 1.1423e-09 | 2.7002e-09 | 1.3303e-09 | 9.105e-11 | 26487.554
116511.195 | 1.7996e-08 | 2.6181e-08 | 6.0723e-10 | 2.6173e-08 | 2.276e-08 | 1.1372e-09 | 2.7164e-09 | 1.3288e-09 | 9.1241e-11 | 26499.726
116523.359 | 1.804e-08 | 2.5948e-08 | 5.9931e-10 | 2.5995e-08 | 2.2377e-08 | 1.1183e-09 | 2.7241e-09 | 1.3128e-09 | 9.0574e-11 | 26511.89
116535.523 | 1.7974e-08 | 2.5749e-08 | 5.9547e-10 | 2.6012e-08 | 2.234e-08 | 1.1371e-09 | 2.6797e-09 | 1.3284e-09 | 8.8891e-11 | 26524.054
116547.695 | 1.8053e-08 | 2.6046e-08 | 5.9482e-10 | 2.6195e-08 | 2.2692e-08 | 1.1451e-09 | 2.7258e-09 | 1.3352e-09 | 9.1172e-11 | 26536.226
116559.859 | 1.8007e-08 | 2.6007e-08 | 6.0523e-10 | 2.6309e-08 | 2.294e-08 | 1.1415e-09 | 2.7494e-09 | 1.3262e-09 | 9.1382e-11 | 26548.39
116572.023 | 1.8143e-08 | 2.6092e-08 | 5.9717e-10 | 2.6382e-08 | 2.2457e-08 | 1.1493e-09 | 2.7612e-09 | 1.3202e-09 | 9.1337e-11 | 26560.554
116584.195 | 1.7971e-08 | 2.6196e-08 | 6.0124e-10 | 2.6219e-08 | 2.2545e-08 | 1.127e-09 | 2.7629e-09 | 1.3298e-09 | 9.0085e-11 | 26572.726
116596.359 | 1.8104e-08 | 2.6164e-08 | 6.0723e-10 | 2.6219e-08 | 2.2423e-08 | 1.1303e-09 | 2.7281e-09 | 1.3245e-09 | 9.0122e-11 | 26584.89
116608.531 | 1.7903e-08 | 2.5654e-08 | 5.836e-10 | 2.5672e-08 | 2.2403e-08 | 1.122e-09 | 2.669e-09 | 1.3035e-09 | 8.8338e-11 | 26597.062
116620.695 | 1.7702e-08 | 2.5737e-08 | 5.8709e-10 | 2.5513e-08 | 2.2331e-08 | 1.1098e-09 | 2.6178e-09 | 1.2955e-09 | 8.8522e-11 | 26609.226
116632.859 | 1.7846e-08 | 2.5269e-08 | 5.8275e-10 | 2.5615e-08 | 2.2144e-08 | 1.107e-09 | 2.6551e-09 | 1.296e-09 | 8.849e-11 | 26621.39
116645.031 | 1.7975e-08 | 2.5439e-08 | 5.884e-10 | 2.5941e-08 | 2.244e-08 | 1.121e-09 | 2.7017e-09 | 1.3184e-09 | 8.9267e-11 | 26633.562
116657.195 | 1.8045e-08 | 2.5671e-08 | 5.9933e-10 | 2.6075e-08 | 2.2213e-08 | 1.1317e-09 | 2.7021e-09 | 1.3174e-09 | 8.928e-11 | 26645.726
116669.359 | 1.8068e-08 | 2.5663e-08 | 5.9247e-10 | 2.5866e-08 | 2.243e-08 | 1.1305e-09 | 2.7148e-09 | 1.3218e-09 | 8.941e-11 | 26657.89
116681.531 | 1.774e-08 | 2.5809e-08 | 5.9248e-10 | 2.6214e-08 | 2.2414e-08 | 1.135e-09 | 2.7052e-09 | 1.3285e-09 | 9.0278e-11 | 26670.062
116693.695 | 1.7947e-08 | 2.5844e-08 | 5.9425e-10 | 2.5615e-08 | 2.2495e-08 | 1.1168e-09 | 2.7157e-09 | 1.321e-09 | 9.0722e-11 | 26682.226
116705.867 | 1.7912e-08 | 2.5968e-08 | 6.0111e-10 | 2.5811e-08 | 2.2529e-08 | 1.1386e-09 | 2.7187e-09 | 1.3334e-09 | 9.0393e-11 | 26694.398
116718.031 | 1.8234e-08 | 2.5596e-08 | 6.0724e-10 | 2.5977e-08 | 2.2676e-08 | 1.1395e-09 | 2.717e-09 | 1.34e-09 | 9.1172e-11 | 26706.562
116730.195 | 1.871e-08 | 2.5801e-08 | 5.9793e-10 | 2.6069e-08 | 2.2514e-08 | 1.1397e-09 | 2.6962e-09 | 1.3376e-09 | 9.0346e-11 | 26718.726
116742.367 | 1.7836e-08 | 2.582e-08 | 6.0706e-10 | 2.6259e-08 | 2.2346e-08 | 1.1414e-09 | 2.6966e-09 | 1.3325e-09 | 9.0119e-11 | 26730.898
116754.531 | 1.786e-08 | 2.574e-08 | 6.0049e-10 | 2.6422e-08 | 2.2336e-08 | 1.1334e-09 | 2.7234e-09 | 1.3362e-09 | 9.0074e-11 | 26743.062
116766.695 | 1.7898e-08 | 2.5849e-08 | 5.9913e-10 | 2.5749e-08 | 2.2362e-08 | 1.1242e-09 | 2.697e-09 | 1.3322e-09 | 9.091e-11 | 26755.226
116778.867 | 1.7854e-08 | 2.5716e-08 | 5.932e-10 | 2.6036e-08 | 2.2474e-08 | 1.1254e-09 | 2.6814e-09 | 1.3191e-09 | 8.9772e-11 | 26767.398
116791.031 | 1.7873e-08 | 2.5487e-08 | 5.8882e-10 | 2.579e-08 | 2.2363e-08 | 1.1133e-09 | 2.6787e-09 | 1.3251e-09 | 8.9364e-11 | 26779.562
116803.203 | 1.7924e-08 | 2.5745e-08 | 5.9109e-10 | 2.5763e-08 | 2.242e-08 | 1.1142e-09 | 2.679e-09 | 1.3209e-09 | 8.8656e-11 | 26791.734
116815.367 | 1.7906e-08 | 2.5662e-08 | 5.9046e-10 | 2.5788e-08 | 2.2087e-08 | 1.1094e-09 | 2.6769e-09 | 1.3135e-09 | 8.9658e-11 | 26803.898
116827.531 | 1.7866e-08 | 2.5549e-08 | 5.8552e-10 | 2.569e-08 | 2.2231e-08 | 1.1149e-09 | 2.6789e-09 | 1.3026e-09 | 8.8571e-11 | 26816.062
116839.703 | 1.7819e-08 | 2.5711e-08 | 5.9329e-10 | 2.6167e-08 | 2.2565e-08 | 1.1275e-09 | 2.6944e-09 | 1.3018e-09 | 8.8908e-11 | 26828.234
116851.867 | 1.7614e-08 | 2.5883e-08 | 5.8658e-10 | 2.5772e-08 | 2.2528e-08 | 1.1237e-09 | 2.6662e-09 | 1.3246e-09 | 8.797e-11 | 26840.398
116864.031 | 1.7551e-08 | 2.5927e-08 | 6.0129e-10 | 2.6131e-08 | 2.2664e-08 | 1.1319e-09 | 2.7027e-09 | 1.3185e-09 | 9.0156e-11 | 26852.562
116876.203 | 1.7967e-08 | 2.5928e-08 | 5.9399e-10 | 2.5883e-08 | 2.2346e-08 | 1.1401e-09 | 2.7296e-09 | 1.3251e-09 | 9.0031e-11 | 26864.734
116888.367 | 1.7856e-08 | 2.5846e-08 | 6.0138e-10 | 2.6033e-08 | 2.3088e-08 | 1.134e-09 | 2.7334e-09 | 1.3287e-09 | 9.0849e-11 | 26876.898
116900.539 | 1.8228e-08 | 2.5787e-08 | 5.9844e-10 | 2.6162e-08 | 2.2579e-08 | 1.1264e-09 | 2.706e-09 | 1.3303e-09 | 8.8564e-11 | 26889.07
116912.703 | 1.7823e-08 | 2.5644e-08 | 5.91e-10 | 2.5731e-08 | 2.2505e-08 | 1.0977e-09 | 2.6898e-09 | 1.2917e-09 | 8.9566e-11 | 26901.234
116924.867 | 1.8131e-08 | 2.5739e-08 | 5.9714e-10 | 2.5405e-08 | 2.2312e-08 | 1.1041e-09 | 2.6786e-09 | 1.3141e-09 | 8.9293e-11 | 26913.398
116937.039 | 1.7941e-08 | 2.5591e-08 | 5.9661e-10 | 2.5899e-08 | 2.2358e-08 | 1.1275e-09 | 2.699e-09 | 1.3239e-09 | 9.0756e-11 | 26925.57
116949.203 | 1.8021e-08 | 2.5888e-08 | 5.8901e-10 | 2.5962e-08 | 2.2652e-08 | 1.1185e-09 | 2.7127e-09 | 1.3102e-09 | 8.9955e-11 | 26937.734
116961.367 | 1.8471e-08 | 2.5817e-08 | 5.91e-10 | 2.548e-08 | 2.248e-08 | 1.1151e-09 | 2.6625e-09 | 1.2974e-09 | 8.8331e-11 | 26949.898
116973.539 | 1.817e-08 | 2.572e-08 | 5.8442e-10 | 2.5201e-08 | 2.2212e-08 | 1.0821e-09 | 2.6613e-09 | 1.3006e-09 | 8.8271e-11 | 26962.07
116985.703 | 1.7818e-08 | 2.5904e-08 | 5.7912e-10 | 2.5319e-08 | 2.2022e-08 | 1.1049e-09 | 2.6629e-09 | 1.3029e-09 | 8.7336e-11 | 26974.234
116997.875 | 1.7835e-08 | 2.5636e-08 | 5.7748e-10 | 2.5366e-08 | 2.206e-08 | 1.0954e-09 | 2.6288e-09 | 1.3e-09 | 8.8506e-11 | 26986.406
117010.039 | 1.7732e-08 | 2.5476e-08 | 5.6686e-10 | 2.557e-08 | 2.2167e-08 | 1.0903e-09 | 2.6486e-09 | 1.3005e-09 | 8.7536e-11 | 26998.57
117022.203 | 1.8127e-08 | 2.5529e-08 | 5.808e-10 | 2.5447e-08 | 2.2245e-08 | 1.1126e-09 | 2.6795e-09 | 1.3149e-09 | 8.7938e-11 | 27010.734
117034.375 | 1.8077e-08 | 2.5567e-08 | 5.8427e-10 | 2.5683e-08 | 2.2608e-08 | 1.1184e-09 | 2.6847e-09 | 1.3188e-09 | 8.9738e-11 | 27022.906
117046.539 | 1.7957e-08 | 2.579e-08 | 5.8953e-10 | 2.5975e-08 | 2.2385e-08 | 1.1144e-09 | 2.7036e-09 | 1.3098e-09 | 8.8797e-11 | 27035.07
117058.703 | 1.8075e-08 | 2.5765e-08 | 5.9383e-10 | 2.5492e-08 | 2.2468e-08 | 1.1024e-09 | 2.6608e-09 | 1.3068e-09 | 8.8721e-11 | 27047.234
117070.875 | 1.7877e-08 | 2.5861e-08 | 5.81e-10 | 2.5332e-08 | 2.2229e-08 | 1.1131e-09 | 2.6619e-09 | 1.293e-09 | 8.9528e-11 | 27059.406
117083.039 | 1.7825e-08 | 2.5573e-08 | 5.7843e-10 | 2.5462e-08 | 2.244e-08 | 1.1085e-09 | 2.6693e-09 | 1.2919e-09 | 8.7639e-11 | 27071.57
117095.211 | 1.7824e-08 | 2.5749e-08 | 5.7743e-10 | 2.5766e-08 | 2.2167e-08 | 1.0967e-09 | 2.6568e-09 | 1.3059e-09 | 8.8761e-11 | 27083.742
117107.375 | 1.7787e-08 | 2.555e-08 | 5.8859e-10 | 2.5643e-08 | 2.2343e-08 | 1.11e-09 | 2.6913e-09 | 1.3097e-09 | 8.8474e-11 | 27095.906
117119.539 | 1.7835e-08 | 2.5511e-08 | 5.855e-10 | 2.5436e-08 | 2.2293e-08 | 1.1095e-09 | 2.6792e-09 | 1.3075e-09 | 8.8352e-11 | 27108.07
117131.711 | 1.8082e-08 | 2.5564e-08 | 5.8771e-10 | 2.5483e-08 | 2.2116e-08 | 1.1056e-09 | 2.6688e-09 | 1.2979e-09 | 8.8407e-11 | 27120.242
117143.875 | 1.7883e-08 | 2.5439e-08 | 5.8507e-10 | 2.5276e-08 | 2.2481e-08 | 1.0949e-09 | 2.6626e-09 | 1.2888e-09 | 8.7767e-11 | 27132.406
117156.047 | 1.7809e-08 | 2.5558e-08 | 5.8155e-10 | 2.5344e-08 | 2.2099e-08 | 1.1038e-09 | 2.6658e-09 | 1.3011e-09 | 8.7465e-11 | 27144.578
117168.211 | 1.788e-08 | 2.543e-08 | 5.7717e-10 | 2.5067e-08 | 2.2226e-08 | 1.0984e-09 | 2.6587e-09 | 1.3026e-09 | 8.7872e-11 | 27156.742
117180.375 | 1.7587e-08 | 2.5532e-08 | 5.7314e-10 | 2.5241e-08 | 2.2303e-08 | 1.0954e-09 | 2.635e-09 | 1.301e-09 | 8.7037e-11 | 27168.906
117192.547 | 1.7797e-08 | 2.5325e-08 | 5.7873e-10 | 2.5077e-08 | 2.1996e-08 | 1.0858e-09 | 2.6204e-09 | 1.2797e-09 | 8.6937e-11 | 27181.078
117204.711 | 1.7738e-08 | 2.538e-08 | 5.7431e-10 | 2.5319e-08 | 2.1934e-08 | 1.0915e-09 | 2.6308e-09 | 1.2799e-09 | 8.7882e-11 | 27193.242
117216.875 | 1.7768e-08 | 2.5581e-08 | 5.7355e-10 | 2.535e-08 | 2.2257e-08 | 1.1487e-09 | 2.6196e-09 | 1.3014e-09 | 8.7653e-11 | 27205.406
117229.047 | 1.7786e-08 | 2.5518e-08 | 5.7855e-10 | 2.5234e-08 | 2.1902e-08 | 1.1447e-09 | 2.6563e-09 | 1.2867e-09 | 8.7778e-11 | 27217.578
117241.211 | 1.7668e-08 | 2.5599e-08 | 5.855e-10 | 2.5194e-08 | 2.1742e-08 | 1.1486e-09 | 2.6685e-09 | 1.2862e-09 | 8.7343e-11 | 27229.742
117253.383 | 1.7821e-08 | 2.5316e-08 | 5.7767e-10 | 2.5254e-08 | 2.1954e-08 | 1.1398e-09 | 2.6183e-09 | 1.2772e-09 | 8.7095e-11 | 27241.914
117265.547 | 1.7675e-08 | 2.561e-08 | 5.8264e-10 | 2.5194e-08 | 2.2052e-08 | 1.152e-09 | 2.598e-09 | 1.2703e-09 | 8.7568e-11 | 27254.078
117277.711 | 1.7772e-08 | 2.5335e-08 | 5.7433e-10 | 2.5473e-08 | 2.2023e-08 | 1.1409e-09 | 2.6265e-09 | 1.273e-09 | 8.6662e-11 | 27266.242
117289.883 | 1.7656e-08 | 2.5293e-08 | 5.7743e-10 | 2.5286e-08 | 2.2076e-08 | 1.1371e-09 | 2.6133e-09 | 1.2683e-09 | 8.7611e-11 | 27278.414
117302.047 | 1.7563e-08 | 2.5367e-08 | 5.7205e-10 | 2.4987e-08 | 2.1962e-08 | 1.1257e-09 | 2.5966e-09 | 1.2695e-09 | 8.6924e-11 | 27290.578
117314.211 | 1.7319e-08 | 2.511e-08 | 5.7983e-10 | 2.5374e-08 | 2.1741e-08 | 1.1341e-09 | 2.6176e-09 | 1.2751e-09 | 8.6516e-11 | 27302.742
117326.383 | 1.755e-08 | 2.5316e-08 | 5.7035e-10 | 2.4953e-08 | 2.1998e-08 | 1.125e-09 | 2.6668e-09 | 1.278e-09 | 8.5415e-11 | 27314.914
117338.547 | 1.7695e-08 | 2.5516e-08 | 5.7778e-10 | 2.5528e-08 | 2.1935e-08 | 1.1309e-09 | 2.6442e-09 | 1.2853e-09 | 8.7678e-11 | 27327.078
117350.719 | 1.7814e-08 | 2.5268e-08 | 5.8935e-10 | 2.5483e-08 | 2.2025e-08 | 1.1315e-09 | 2.6602e-09 | 1.2907e-09 | 8.8257e-11 | 27339.25
117362.883 | 1.7798e-08 | 2.5536e-08 | 5.8276e-10 | 2.5724e-08 | 2.2206e-08 | 1.1454e-09 | 2.6693e-09 | 1.288e-09 | 8.7785e-11 | 27351.414
117375.047 | 1.8049e-08 | 2.5543e-08 | 5.6955e-10 | 2.4847e-08 | 2.1745e-08 | 1.1145e-09 | 2.6425e-09 | 1.2829e-09 | 8.5998e-11 | 27363.578
117387.219 | 1.7871e-08 | 2.5523e-08 | 5.6833e-10 | 2.5369e-08 | 2.1767e-08 | 1.1259e-09 | 2.6337e-09 | 1.2931e-09 | 8.6027e-11 | 27375.75
117399.383 | 1.7566e-08 | 2.5435e-08 | 5.7363e-10 | 2.5062e-08 | 2.184e-08 | 1.1159e-09 | 2.6324e-09 | 1.27e-09 | 8.6407e-11 | 27387.914
117411.547 | 1.7715e-08 | 2.5345e-08 | 5.7157e-10 | 2.5369e-08 | 2.1911e-08 | 1.1303e-09 | 2.6319e-09 | 1.2896e-09 | 8.6884e-11 | 27400.078
117423.719 | 1.7537e-08 | 2.5137e-08 | 5.6417e-10 | 2.5112e-08 | 2.185e-08 | 1.1366e-09 | 2.5977e-09 | 1.2792e-09 | 8.7333e-11 | 27412.25
117435.883 | 1.7646e-08 | 2.5475e-08 | 5.7376e-10 | 2.5332e-08 | 2.2119e-08 | 1.1204e-09 | 2.6327e-09 | 1.2834e-09 | 8.685e-11 | 27424.414
117448.055 | 1.7627e-08 | 2.5379e-08 | 5.7047e-10 | 2.5544e-08 | 2.186e-08 | 1.1344e-09 | 2.6401e-09 | 1.2835e-09 | 8.8144e-11 | 27436.586
117460.219 | 1.7629e-08 | 2.5458e-08 | 5.7093e-10 | 2.5123e-08 | 2.1692e-08 | 1.1155e-09 | 2.6138e-09 | 1.2724e-09 | 8.5216e-11 | 27448.75
117472.383 | 1.7519e-08 | 2.5194e-08 | 5.6442e-10 | 2.4891e-08 | 2.1666e-08 | 1.1134e-09 | 2.5948e-09 | 1.2588e-09 | 8.6083e-11 | 27460.914
117484.555 | 1.7303e-08 | 2.5124e-08 | 5.6039e-10 | 2.4857e-08 | 2.1654e-08 | 1.1114e-09 | 2.6135e-09 | 1.2601e-09 | 8.489e-11 | 27473.086
117496.719 | 1.7304e-08 | 2.5329e-08 | 5.6034e-10 | 2.5213e-08 | 2.1385e-08 | 1.1065e-09 | 2.5753e-09 | 1.2646e-09 | 8.5598e-11 | 27485.25
117508.883 | 1.7092e-08 | 2.5113e-08 | 5.579e-10 | 2.5156e-08 | 2.1683e-08 | 1.1195e-09 | 2.6026e-09 | 1.2513e-09 | 8.4835e-11 | 27497.414
117521.055 | 1.7192e-08 | 2.5223e-08 | 5.5222e-10 | 2.5142e-08 | 2.1668e-08 | 1.0965e-09 | 2.5659e-09 | 1.2414e-09 | 8.4547e-11 | 27509.586
117533.219 | 1.7432e-08 | 2.5034e-08 | 5.5357e-10 | 2.4864e-08 | 2.1397e-08 | 1.1039e-09 | 2.5675e-09 | 1.255e-09 | 8.5432e-11 | 27521.75
117545.391 | 1.7546e-08 | 2.5113e-08 | 5.6214e-10 | 2.4862e-08 | 2.1693e-08 | 1.1083e-09 | 2.5944e-09 | 1.2744e-09 | 8.4812e-11 | 27533.922
117557.555 | 1.7563e-08 | 2.4918e-08 | 5.6475e-10 | 2.4649e-08 | 2.1684e-08 | 1.107e-09 | 2.6261e-09 | 1.2749e-09 | 8.5977e-11 | 27546.086
117569.719 | 1.7267e-08 | 2.5246e-08 | 5.6376e-10 | 2.4813e-08 | 2.1573e-08 | 1.1156e-09 | 2.595e-09 | 1.255e-09 | 8.5177e-11 | 27558.25
117581.891 | 1.7416e-08 | 2.5113e-08 | 5.6724e-10 | 2.4853e-08 | 2.1704e-08 | 1.1128e-09 | 2.628e-09 | 1.2794e-09 | 8.5731e-11 | 27570.422
117594.055 | 1.7495e-08 | 2.5101e-08 | 5.5902e-10 | 2.5238e-08 | 2.1836e-08 | 1.1213e-09 | 2.6195e-09 | 1.2715e-09 | 8.5611e-11 | 27582.586
117606.219 | 1.7394e-08 | 2.5405e-08 | 5.678e-10 | 2.4966e-08 | 2.1765e-08 | 1.1244e-09 | 2.6059e-09 | 1.2814e-09 | 8.6443e-11 | 27594.75
117618.391 | 1.7469e-08 | 2.548e-08 | 5.6483e-10 | 2.5018e-08 | 2.1736e-08 | 1.1245e-09 | 2.6315e-09 | 1.2608e-09 | 8.5896e-11 | 27606.922
117630.555 | 1.748e-08 | 2.4893e-08 | 5.6444e-10 | 2.4735e-08 | 2.1567e-08 | 1.1202e-09 | 2.5733e-09 | 1.2444e-09 | 8.4195e-11 | 27619.086
117642.727 | 1.7481e-08 | 2.4882e-08 | 5.6844e-10 | 2.4304e-08 | 2.1636e-08 | 1.3299e-09 | 2.559e-09 | 1.2414e-09 | 8.5222e-11 | 27631.258
117654.891 | 1.7456e-08 | 2.4613e-08 | 5.7513e-10 | 2.4633e-08 | 2.1654e-08 | 1.3243e-09 | 2.5783e-09 | 1.244e-09 | 8.4597e-11 | 27643.422
117667.055 | 1.7439e-08 | 2.4782e-08 | 5.733e-10 | 2.4687e-08 | 2.1385e-08 | 1.2793e-09 | 2.5375e-09 | 1.2344e-09 | 8.4157e-11 | 27655.586
117679.227 | 1.749e-08 | 2.4554e-08 | 5.6957e-10 | 2.4726e-08 | 2.1274e-08 | 1.2559e-09 | 2.563e-09 | 1.2509e-09 | 8.5304e-11 | 27667.758
117691.391 | 1.7308e-08 | 2.4771e-08 | 5.6802e-10 | 2.4874e-08 | 2.153e-08 | 1.2546e-09 | 2.5733e-09 | 1.2587e-09 | 8.6509e-11 | 27679.922
117703.555 | 1.7622e-08 | 2.446e-08 | 5.7595e-10 | 2.4977e-08 | 2.1766e-08 | 1.2424e-09 | 2.5694e-09 | 1.2379e-09 | 8.56e-11 | 27692.086
117715.727 | 1.744e-08 | 2.4974e-08 | 5.7492e-10 | 2.4892e-08 | 2.1492e-08 | 1.2172e-09 | 2.5722e-09 | 1.2411e-09 | 8.5086e-11 | 27704.258
117727.891 | 1.7325e-08 | 2.531e-08 | 5.6138e-10 | 2.4728e-08 | 2.1529e-08 | 1.2195e-09 | 2.5856e-09 | 1.2578e-09 | 8.5753e-11 | 27716.422
117740.063 | 1.763e-08 | 2.5179e-08 | 5.7255e-10 | 2.4946e-08 | 2.1819e-08 | 1.1969e-09 | 2.582e-09 | 1.2457e-09 | 8.5716e-11 | 27728.594
117752.227 | 1.7425e-08 | 2.5272e-08 | 5.6949e-10 | 2.5121e-08 | 2.1845e-08 | 1.1988e-09 | 2.6187e-09 | 1.2621e-09 | 8.5784e-11 | 27740.758
117764.391 | 1.7658e-08 | 2.5094e-08 | 5.7567e-10 | 2.4725e-08 | 2.1612e-08 | 1.1899e-09 | 2.6116e-09 | 1.2626e-09 | 8.6373e-11 | 27752.922
117776.563 | 1.7717e-08 | 2.4986e-08 | 5.7246e-10 | 2.5003e-08 | 2.15e-08 | 1.2038e-09 | 2.5969e-09 | 1.2735e-09 | 8.68e-11 | 27765.094
117788.727 | 1.7551e-08 | 2.525e-08 | 5.6977e-10 | 2.5113e-08 | 2.1616e-08 | 1.1874e-09 | 2.6045e-09 | 1.2625e-09 | 8.6472e-11 | 27777.258
117800.891 | 1.8101e-08 | 2.5573e-08 | 5.6945e-10 | 2.4838e-08 | 2.1716e-08 | 1.1915e-09 | 2.602e-09 | 1.2744e-09 | 8.6068e-11 | 27789.422
117813.063 | 1.7775e-08 | 2.5433e-08 | 5.8045e-10 | 2.536e-08 | 2.2232e-08 | 1.1879e-09 | 2.66e-09 | 1.2956e-09 | 8.7394e-11 | 27801.594
117825.227 | 1.7896e-08 | 2.5314e-08 | 5.8665e-10 | 2.524e-08 | 2.2037e-08 | 1.1988e-09 | 2.6178e-09 | 1.2923e-09 | 8.7366e-11 | 27813.758
117837.398 | 1.7766e-08 | 2.537e-08 | 5.7949e-10 | 2.5407e-08 | 2.2231e-08 | 1.1857e-09 | 2.6326e-09 | 1.2788e-09 | 8.8312e-11 | 27825.929
117849.563 | 1.7767e-08 | 2.557e-08 | 5.8214e-10 | 2.5849e-08 | 2.2128e-08 | 1.2141e-09 | 2.6606e-09 | 1.3062e-09 | 8.8993e-11 | 27838.094
117861.727 | 1.7807e-08 | 2.5898e-08 | 5.9412e-10 | 2.5973e-08 | 2.234e-08 | 1.184e-09 | 2.6761e-09 | 1.2968e-09 | 8.7955e-11 | 27850.258
117873.898 | 1.7858e-08 | 2.556e-08 | 5.8677e-10 | 2.5569e-08 | 2.236e-08 | 1.1768e-09 | 2.6931e-09 | 1.3064e-09 | 8.8358e-11 | 27862.429
117886.063 | 1.7924e-08 | 2.5635e-08 | 5.8335e-10 | 2.5531e-08 | 2.224e-08 | 1.191e-09 | 2.6615e-09 | 1.2965e-09 | 8.8861e-11 | 27874.594
117898.227 | 1.7963e-08 | 2.5625e-08 | 5.8515e-10 | 2.5697e-08 | 2.2295e-08 | 1.1867e-09 | 2.6707e-09 | 1.3169e-09 | 8.8129e-11 | 27886.758
117910.398 | 1.777e-08 | 2.5428e-08 | 5.9108e-10 | 2.6095e-08 | 2.2322e-08 | 1.1761e-09 | 2.6813e-09 | 1.31e-09 | 8.9099e-11 | 27898.929
117922.563 | 1.7602e-08 | 2.5416e-08 | 5.8157e-10 | 2.5655e-08 | 2.2555e-08 | 1.1831e-09 | 2.7073e-09 | 1.2965e-09 | 8.8905e-11 | 27911.094
117934.734 | 1.7587e-08 | 2.5581e-08 | 5.9471e-10 | 2.5754e-08 | 2.202e-08 | 1.1697e-09 | 2.6795e-09 | 1.2976e-09 | 8.876e-11 | 27923.265
117946.898 | 1.7615e-08 | 2.5233e-08 | 5.8976e-10 | 2.5889e-08 | 2.2096e-08 | 1.1747e-09 | 2.69e-09 | 1.2968e-09 | 8.7352e-11 | 27935.429
117959.063 | 1.7825e-08 | 2.5252e-08 | 5.8572e-10 | 2.5462e-08 | 2.2144e-08 | 1.1513e-09 | 2.6745e-09 | 1.3035e-09 | 8.6976e-11 | 27947.594
117971.234 | 1.7746e-08 | 2.5245e-08 | 5.8935e-10 | 2.5706e-08 | 2.2097e-08 | 1.1685e-09 | 2.6992e-09 | 1.3195e-09 | 8.8949e-11 | 27959.765
117983.398 | 1.7428e-08 | 2.5085e-08 | 5.8488e-10 | 2.5471e-08 | 2.2208e-08 | 1.161e-09 | 2.6527e-09 | 1.2866e-09 | 8.8525e-11 | 27971.929
117995.563 | 1.743e-08 | 2.5437e-08 | 5.7979e-10 | 2.5764e-08 | 2.2267e-08 | 1.151e-09 | 2.6604e-09 | 1.2876e-09 | 8.7913e-11 | 27984.094
118007.734 | 1.755e-08 | 2.5149e-08 | 5.8947e-10 | 2.578e-08 | 2.2123e-08 | 1.1653e-09 | 2.651e-09 | 1.2954e-09 | 8.687e-11 | 27996.265
118019.898 | 1.7514e-08 | 2.4776e-08 | 5.7506e-10 | 2.5886e-08 | 2.1887e-08 | 1.1586e-09 | 2.639e-09 | 1.2972e-09 | 8.8349e-11 | 28008.429
118032.07 | 1.7684e-08 | 2.5437e-08 | 5.8629e-10 | 2.567e-08 | 2.2371e-08 | 1.1597e-09 | 2.6872e-09 | 1.2979e-09 | 8.781e-11 | 28020.601
118044.234 | 1.7545e-08 | 2.5421e-08 | 5.8893e-10 | 2.591e-08 | 2.2066e-08 | 1.1687e-09 | 2.6889e-09 | 1.2922e-09 | 8.7562e-11 | 28032.765
118056.398 | 1.7732e-08 | 2.532e-08 | 5.9124e-10 | 2.576e-08 | 2.206e-08 | 1.1611e-09 | 2.6495e-09 | 1.2908e-09 | 8.6935e-11 | 28044.929
118068.57 | 1.7417e-08 | 2.5115e-08 | 5.8285e-10 | 2.563e-08 | 2.1984e-08 | 1.1555e-09 | 2.6788e-09 | 1.3078e-09 | 8.8692e-11 | 28057.101
118080.734 | 1.7437e-08 | 2.5328e-08 | 5.8748e-10 | 2.5764e-08 | 2.2162e-08 | 1.1619e-09 | 2.6575e-09 | 1.2885e-09 | 8.7045e-11 | 28069.265
118092.898 | 1.7466e-08 | 2.4857e-08 | 5.8049e-10 | 2.5489e-08 | 2.2254e-08 | 1.1533e-09 | 2.6367e-09 | 1.2931e-09 | 8.8055e-11 | 28081.429
118105.07 | 1.7511e-08 | 2.524e-08 | 5.816e-10 | 2.5445e-08 | 2.2222e-08 | 1.1609e-09 | 2.6574e-09 | 1.3049e-09 | 8.8411e-11 | 28093.601
118117.234 | 1.7461e-08 | 2.5292e-08 | 5.9445e-10 | 2.5835e-08 | 2.196e-08 | 1.1646e-09 | 2.6738e-09 | 1.3087e-09 | 8.8716e-11 | 28105.765
118129.406 | 1.7874e-08 | 2.5335e-08 | 5.9617e-10 | 2.5506e-08 | 2.2235e-08 | 1.1585e-09 | 2.682e-09 | 1.3021e-09 | 8.7584e-11 | 28117.937
118141.57 | 1.7715e-08 | 2.4956e-08 | 5.8943e-10 | 2.584e-08 | 2.2098e-08 | 1.1541e-09 | 2.6694e-09 | 1.3041e-09 | 8.761e-11 | 28130.101
118153.734 | 1.7573e-08 | 2.5154e-08 | 5.82e-10 | 2.5455e-08 | 2.185e-08 | 1.1534e-09 | 2.6655e-09 | 1.2965e-09 | 8.9762e-11 | 28142.265
118165.906 | 1.7519e-08 | 2.5073e-08 | 5.9422e-10 | 2.5792e-08 | 2.2206e-08 | 1.1372e-09 | 2.6588e-09 | 1.3133e-09 | 8.9059e-11 | 28154.437
118178.07 | 1.7652e-08 | 2.5073e-08 | 5.8839e-10 | 2.5692e-08 | 2.1985e-08 | 1.147e-09 | 2.6917e-09 | 1.2998e-09 | 8.797e-11 | 28166.601
118190.234 | 1.7599e-08 | 2.4845e-08 | 5.8246e-10 | 2.5626e-08 | 2.2179e-08 | 1.1521e-09 | 2.6798e-09 | 1.3e-09 | 8.734e-11 | 28178.765
118202.406 | 1.7488e-08 | 2.5167e-08 | 5.869e-10 | 2.5796e-08 | 2.2238e-08 | 1.1394e-09 | 2.6682e-09 | 1.2898e-09 | 8.6564e-11 | 28190.937
118214.57 | 1.7687e-08 | 2.522e-08 | 5.7844e-10 | 2.5386e-08 | 2.195e-08 | 1.1428e-09 | 2.6511e-09 | 1.2861e-09 | 8.7504e-11 | 28203.101
118226.742 | 1.746e-08 | 2.5286e-08 | 5.8454e-10 | 2.5374e-08 | 2.1958e-08 | 1.1377e-09 | 2.6478e-09 | 1.2953e-09 | 8.6927e-11 | 28215.273
118238.906 | 1.7593e-08 | 2.5212e-08 | 5.8105e-10 | 2.5504e-08 | 2.1881e-08 | 1.1424e-09 | 2.6758e-09 | 1.2922e-09 | 8.7519e-11 | 28227.437
118251.07 | 1.7406e-08 | 2.5256e-08 | 5.7445e-10 | 2.5583e-08 | 2.2017e-08 | 1.1287e-09 | 2.6488e-09 | 1.2914e-09 | 8.7167e-11 | 28239.601
118263.242 | 1.762e-08 | 2.5128e-08 | 5.8197e-10 | 2.5425e-08 | 2.2009e-08 | 1.155e-09 | 2.6832e-09 | 1.2902e-09 | 8.6913e-11 | 28251.773
118275.406 | 1.7424e-08 | 2.5273e-08 | 5.8321e-10 | 2.5654e-08 | 2.206e-08 | 1.144e-09 | 2.6847e-09 | 1.2872e-09 | 8.7717e-11 | 28263.937
118287.57 | 1.7755e-08 | 2.5155e-08 | 5.8253e-10 | 2.549e-08 | 2.2202e-08 | 1.1287e-09 | 2.6447e-09 | 1.2747e-09 | 8.7009e-11 | 28276.101
118299.742 | 1.7434e-08 | 2.5079e-08 | 5.7703e-10 | 2.5381e-08 | 2.1902e-08 | 1.1403e-09 | 2.6436e-09 | 1.2982e-09 | 8.8547e-11 | 28288.273
118311.906 | 1.7773e-08 | 2.5132e-08 | 5.8969e-10 | 2.5759e-08 | 2.221e-08 | 1.1506e-09 | 2.6878e-09 | 1.317e-09 | 8.8575e-11 | 28300.437
118324.078 | 1.7774e-08 | 2.5453e-08 | 5.9315e-10 | 2.5705e-08 | 2.2231e-08 | 1.1289e-09 | 2.6839e-09 | 1.3008e-09 | 8.9326e-11 | 28312.609
118336.242 | 1.7807e-08 | 2.5003e-08 | 5.953e-10 | 2.5842e-08 | 2.1935e-08 | 1.1366e-09 | 2.6882e-09 | 1.3016e-09 | 8.9241e-11 | 28324.773
118348.406 | 1.7619e-08 | 2.5066e-08 | 5.9309e-10 | 2.5703e-08 | 2.189e-08 | 1.1471e-09 | 2.6663e-09 | 1.3106e-09 | 8.8567e-11 | 28336.937
118360.578 | 1.7325e-08 | 2.5199e-08 | 5.9803e-10 | 2.604e-08 | 2.2566e-08 | 1.138e-09 | 2.6755e-09 | 1.3145e-09 | 8.8762e-11 | 28349.109
118372.742 | 1.8053e-08 | 2.5182e-08 | 5.8141e-10 | 2.5505e-08 | 2.234e-08 | 1.1328e-09 | 2.6708e-09 | 1.2993e-09 | 8.7348e-11 | 28361.273
118384.906 | 1.7593e-08 | 2.5371e-08 | 5.8225e-10 | 2.5818e-08 | 2.2009e-08 | 1.1346e-09 | 2.6362e-09 | 1.2944e-09 | 8.849e-11 | 28373.437
118397.078 | 1.7415e-08 | 2.4804e-08 | 5.8818e-10 | 2.5602e-08 | 2.209e-08 | 1.1357e-09 | 2.6669e-09 | 1.2998e-09 | 8.884e-11 | 28385.609
118409.242 | 1.7418e-08 | 2.4913e-08 | 5.9092e-10 | 2.5904e-08 | 2.2073e-08 | 1.1398e-09 | 2.7168e-09 | 1.3017e-09 | 8.7831e-11 | 28397.773
118421.414 | 1.7643e-08 | 2.5255e-08 | 5.8631e-10 | 2.5918e-08 | 2.2143e-08 | 1.122e-09 | 2.6454e-09 | 1.3053e-09 | 8.7894e-11 | 28409.945
118433.578 | 1.7444e-08 | 2.5038e-08 | 5.8683e-10 | 2.5703e-08 | 2.2114e-08 | 1.1363e-09 | 2.682e-09 | 1.3012e-09 | 8.9039e-11 | 28422.109
118445.742 | 1.7447e-08 | 2.5019e-08 | 5.8935e-10 | 2.5622e-08 | 2.1935e-08 | 1.1277e-09 | 2.6686e-09 | 1.2977e-09 | 8.8569e-11 | 28434.273
118457.914 | 1.7624e-08 | 2.5135e-08 | 5.9747e-10 | 2.6142e-08 | 2.2172e-08 | 1.1501e-09 | 2.7026e-09 | 1.2998e-09 | 8.8902e-11 | 28446.445
118470.078 | 1.7812e-08 | 2.5328e-08 | 5.957e-10 | 2.5896e-08 | 2.2174e-08 | 1.1307e-09 | 2.6876e-09 | 1.3003e-09 | 8.8245e-11 | 28458.609
118482.242 | 1.7717e-08 | 2.5017e-08 | 5.8461e-10 | 2.5651e-08 | 2.1681e-08 | 1.1274e-09 | 2.671e-09 | 1.2979e-09 | 8.7564e-11 | 28470.773
118494.414 | 1.7396e-08 | 2.477e-08 | 5.7852e-10 | 2.5615e-08 | 2.1987e-08 | 1.1005e-09 | 2.625e-09 | 1.2854e-09 | 8.6806e-11 | 28482.945
118506.578 | 1.7311e-08 | 2.4907e-08 | 5.7947e-10 | 2.5557e-08 | 2.1724e-08 | 1.1161e-09 | 2.6383e-09 | 1.2882e-09 | 8.69e-11 | 28495.109
118518.75 | 1.7203e-08 | 2.5114e-08 | 5.7916e-10 | 2.5406e-08 | 2.1575e-08 | 1.116e-09 | 2.63e-09 | 1.2825e-09 | 8.6993e-11 | 28507.281
118530.914 | 1.7269e-08 | 2.4862e-08 | 5.7798e-10 | 2.5599e-08 | 2.2051e-08 | 1.1192e-09 | 2.6283e-09 | 1.2969e-09 | 8.6864e-11 | 28519.445
118543.078 | 1.7418e-08 | 2.4956e-08 | 5.7688e-10 | 2.6026e-08 | 2.1982e-08 | 1.1097e-09 | 2.6483e-09 | 1.2814e-09 | 8.7023e-11 | 28531.609
118555.25 | 1.7607e-08 | 2.4974e-08 | 5.8845e-10 | 2.5684e-08 | 2.1955e-08 | 1.1254e-09 | 2.6798e-09 | 1.3084e-09 | 8.8432e-11 | 28543.781
118567.414 | 1.7568e-08 | 2.5149e-08 | 5.9296e-10 | 2.6106e-08 | 2.2017e-08 | 1.1272e-09 | 2.6778e-09 | 1.3029e-09 | 8.7907e-11 | 28555.945
118579.578 | 1.7349e-08 | 2.527e-08 | 5.7906e-10 | 2.5636e-08 | 2.2073e-08 | 1.1176e-09 | 2.6893e-09 | 1.2936e-09 | 8.717e-11 | 28568.109
118591.75 | 1.7182e-08 | 2.5052e-08 | 5.8166e-10 | 2.59e-08 | 2.1737e-08 | 1.1215e-09 | 2.6589e-09 | 1.308e-09 | 8.8222e-11 | 28580.281
118603.914 | 1.7735e-08 | 2.4641e-08 | 5.7512e-10 | 2.5472e-08 | 2.189e-08 | 1.1158e-09 | 2.6337e-09 | 1.2925e-09 | 8.6489e-11 | 28592.445
118616.086 | 1.7535e-08 | 2.5041e-08 | 5.7681e-10 | 2.5374e-08 | 2.1747e-08 | 1.1121e-09 | 2.6334e-09 | 1.3016e-09 | 8.6476e-11 | 28604.617
118628.25 | 1.7802e-08 | 2.4848e-08 | 5.7596e-10 | 2.5135e-08 | 2.1588e-08 | 1.1044e-09 | 2.5931e-09 | 1.2766e-09 | 8.5618e-11 | 28616.781
118640.414 | 1.7381e-08 | 2.4943e-08 | 5.7584e-10 | 2.5217e-08 | 2.1624e-08 | 1.1049e-09 | 2.6378e-09 | 1.2791e-09 | 8.6313e-11 | 28628.945
118652.586 | 1.747e-08 | 2.4943e-08 | 5.8018e-10 | 2.5562e-08 | 2.1558e-08 | 1.1075e-09 | 2.6267e-09 | 1.27e-09 | 8.6613e-11 | 28641.117
118664.75 | 1.7497e-08 | 2.4841e-08 | 5.7578e-10 | 2.5219e-08 | 2.1925e-08 | 1.1109e-09 | 2.6519e-09 | 1.2895e-09 | 8.655e-11 | 28653.281
118676.922 | 1.7349e-08 | 2.4761e-08 | 5.7711e-10 | 2.5666e-08 | 2.1431e-08 | 1.1129e-09 | 2.6444e-09 | 1.3018e-09 | 8.7018e-11 | 28665.453
118689.086 | 1.7253e-08 | 2.4806e-08 | 5.7744e-10 | 2.5354e-08 | 2.1729e-08 | 1.112e-09 | 2.639e-09 | 1.2945e-09 | 8.5757e-11 | 28677.617
118701.25 | 1.753e-08 | 2.479e-08 | 5.7362e-10 | 2.5109e-08 | 2.1454e-08 | 1.1181e-09 | 2.6481e-09 | 1.286e-09 | 8.6555e-11 | 28689.781
118713.422 | 1.7301e-08 | 2.4902e-08 | 5.7492e-10 | 2.5787e-08 | 2.1656e-08 | 1.1195e-09 | 2.6512e-09 | 1.2918e-09 | 8.6758e-11 | 28701.953
118725.586 | 1.721e-08 | 2.5147e-08 | 5.8406e-10 | 2.5239e-08 | 2.189e-08 | 1.1131e-09 | 2.63e-09 | 1.2869e-09 | 8.7848e-11 | 28714.117
118737.75 | 1.7374e-08 | 2.4955e-08 | 5.7763e-10 | 2.5095e-08 | 2.1743e-08 | 1.1118e-09 | 2.6365e-09 | 1.2844e-09 | 8.6819e-11 | 28726.281
118749.922 | 1.7624e-08 | 2.5047e-08 | 5.7688e-10 | 2.5482e-08 | 2.1753e-08 | 1.1181e-09 | 2.608e-09 | 1.2855e-09 | 8.8071e-11 | 28738.453
118762.086 | 1.7483e-08 | 2.5189e-08 | 5.8224e-10 | 2.5445e-08 | 2.1799e-08 | 1.1107e-09 | 2.6555e-09 | 1.3042e-09 | 8.7669e-11 | 28750.617
118774.258 | 1.7582e-08 | 2.4749e-08 | 5.7119e-10 | 2.5308e-08 | 2.1686e-08 | 1.1078e-09 | 2.6274e-09 | 1.2857e-09 | 8.7034e-11 | 28762.789
118786.422 | 1.7372e-08 | 2.4965e-08 | 5.74e-10 | 2.5375e-08 | 2.1707e-08 | 1.109e-09 | 2.6424e-09 | 1.2799e-09 | 8.6217e-11 | 28774.953
118798.586 | 1.7222e-08 | 2.4941e-08 | 5.8264e-10 | 2.5567e-08 | 2.1611e-08 | 1.1024e-09 | 2.6352e-09 | 1.3015e-09 | 8.63e-11 | 28787.117
118810.758 | 1.7458e-08 | 2.5028e-08 | 5.8089e-10 | 2.5499e-08 | 2.1763e-08 | 1.0986e-09 | 2.6583e-09 | 1.2937e-09 | 8.7768e-11 | 28799.289
118822.922 | 1.7259e-08 | 2.4817e-08 | 5.8127e-10 | 2.5587e-08 | 2.1685e-08 | 1.117e-09 | 2.652e-09 | 1.2662e-09 | 8.6429e-11 | 28811.453
118835.086 | 1.7284e-08 | 2.5109e-08 | 5.7462e-10 | 2.5214e-08 | 2.1842e-08 | 1.1148e-09 | 2.6405e-09 | 1.2886e-09 | 8.6395e-11 | 28823.617
118847.258 | 1.725e-08 | 2.4585e-08 | 5.7209e-10 | 2.5093e-08 | 2.154e-08 | 1.1103e-09 | 2.6085e-09 | 1.2605e-09 | 8.5143e-11 | 28835.789
118859.422 | 1.735e-08 | 2.4489e-08 | 5.7675e-10 | 2.5225e-08 | 2.154e-08 | 1.0943e-09 | 2.5971e-09 | 1.2852e-09 | 8.6002e-11 | 28847.953
118871.594 | 1.738e-08 | 2.4892e-08 | 5.7468e-10 | 2.5029e-08 | 2.1834e-08 | 1.1037e-09 | 2.617e-09 | 1.2757e-09 | 8.6681e-11 | 28860.125
118883.758 | 1.7059e-08 | 2.4642e-08 | 5.7727e-10 | 2.5333e-08 | 2.1582e-08 | 1.1001e-09 | 2.6127e-09 | 1.2803e-09 | 8.5264e-11 | 28872.289
118895.922 | 1.7517e-08 | 2.4768e-08 | 5.7599e-10 | 2.5088e-08 | 2.1396e-08 | 1.1089e-09 | 2.6355e-09 | 1.2893e-09 | 8.6444e-11 | 28884.453
118908.094 | 1.75e-08 | 2.4824e-08 | 5.7629e-10 | 2.5407e-08 | 2.157e-08 | 1.113e-09 | 2.6393e-09 | 1.2811e-09 | 8.6064e-11 | 28896.625
118920.258 | 1.7278e-08 | 2.4652e-08 | 5.794e-10 | 2.5162e-08 | 2.1495e-08 | 1.1101e-09 | 2.6346e-09 | 1.2806e-09 | 8.5916e-11 | 28908.789
118932.422 | 1.733e-08 | 2.4641e-08 | 5.7644e-10 | 2.5182e-08 | 2.1716e-08 | 1.1305e-09 | 2.6358e-09 | 1.2719e-09 | 8.5487e-11 | 28920.953
118944.594 | 1.7314e-08 | 2.4621e-08 | 5.7856e-10 | 2.5204e-08 | 2.1653e-08 | 1.1173e-09 | 2.6203e-09 | 1.2856e-09 | 8.5389e-11 | 28933.125
118956.758 | 1.7156e-08 | 2.4473e-08 | 5.7625e-10 | 2.5477e-08 | 2.1764e-08 | 1.1361e-09 | 2.6531e-09 | 1.3082e-09 | 8.7293e-11 | 28945.289
118968.93 | 1.7237e-08 | 2.5045e-08 | 5.7967e-10 | 2.5347e-08 | 2.1831e-08 | 1.1301e-09 | 2.6526e-09 | 1.2783e-09 | 8.6908e-11 | 28957.461
118981.094 | 1.7356e-08 | 2.4797e-08 | 5.7125e-10 | 2.5466e-08 | 2.1565e-08 | 1.1191e-09 | 2.6463e-09 | 1.2932e-09 | 8.5835e-11 | 28969.625
118993.258 | 1.715e-08 | 2.4821e-08 | 5.7971e-10 | 2.5194e-08 | 2.1405e-08 | 1.1279e-09 | 2.6353e-09 | 1.2855e-09 | 8.7101e-11 | 28981.789
119005.43 | 1.734e-08 | 2.4873e-08 | 5.829e-10 | 2.5287e-08 | 2.1816e-08 | 1.1237e-09 | 2.6359e-09 | 1.2895e-09 | 8.6773e-11 | 28993.961
119017.594 | 1.7216e-08 | 2.5061e-08 | 5.7616e-10 | 2.5293e-08 | 2.1672e-08 | 1.1309e-09 | 2.6282e-09 | 1.2862e-09 | 8.7221e-11 | 29006.125
119029.758 | 1.7267e-08 | 2.5e-08 | 5.8725e-10 | 2.5274e-08 | 2.1782e-08 | 1.1364e-09 | 2.6591e-09 | 1.2926e-09 | 8.7588e-11 | 29018.289
119041.93 | 1.7769e-08 | 2.5025e-08 | 5.8164e-10 | 2.5213e-08 | 2.1873e-08 | 1.1276e-09 | 2.5917e-09 | 1.2654e-09 | 8.5703e-11 | 29030.461
119054.094 | 1.7232e-08 | 2.4713e-08 | 5.7659e-10 | 2.4998e-08 | 2.1695e-08 | 1.1212e-09 | 2.5887e-09 | 1.2803e-09 | 8.5723e-11 | 29042.625
119066.266 | 1.7268e-08 | 2.4721e-08 | 5.7386e-10 | 2.4837e-08 | 2.1531e-08 | 1.1183e-09 | 2.6219e-09 | 1.2947e-09 | 8.623e-11 | 29054.797
119078.43 | 1.7292e-08 | 2.4736e-08 | 5.9318e-10 | 2.5274e-08 | 2.1628e-08 | 1.1251e-09 | 2.6476e-09 | 1.2696e-09 | 8.5495e-11 | 29066.961
119090.594 | 1.727e-08 | 2.4487e-08 | 5.7526e-10 | 2.5185e-08 | 2.1834e-08 | 1.1187e-09 | 2.6427e-09 | 1.2773e-09 | 8.6325e-11 | 29079.125
119102.766 | 1.7444e-08 | 2.4625e-08 | 5.702e-10 | 2.5071e-08 | 2.1424e-08 | 1.1217e-09 | 2.6197e-09 | 1.2567e-09 | 8.531e-11 | 29091.297
119114.93 | 1.7637e-08 | 2.4718e-08 | 5.6781e-10 | 2.4733e-08 | 2.1579e-08 | 1.1062e-09 | 2.6049e-09 | 1.2606e-09 | 8.5348e-11 | 29103.461
119127.094 | 1.722e-08 | 2.4263e-08 | 5.6567e-10 | 2.5006e-08 | 2.1177e-08 | 1.1097e-09 | 2.5897e-09 | 1.2611e-09 | 8.5256e-11 | 29115.625
119139.266 | 1.7079e-08 | 2.4006e-08 | 5.6471e-10 | 2.4802e-08 | 2.1331e-08 | 1.1006e-09 | 2.5754e-09 | 1.2537e-09 | 8.4142e-11 | 29127.797
119151.43 | 1.718e-08 | 2.4568e-08 | 5.6627e-10 | 2.4724e-08 | 2.1379e-08 | 1.1054e-09 | 2.5883e-09 | 1.2652e-09 | 8.4632e-11 | 29139.961
119163.602 | 1.7281e-08 | 2.4873e-08 | 5.698e-10 | 2.4821e-08 | 2.1353e-08 | 1.1101e-09 | 2.5802e-09 | 1.2595e-09 | 8.6088e-11 | 29152.133
119175.766 | 1.7158e-08 | 2.4468e-08 | 5.7133e-10 | 2.4957e-08 | 2.1608e-08 | 1.1046e-09 | 2.5766e-09 | 1.265e-09 | 8.4909e-11 | 29164.297
119187.93 | 1.738e-08 | 2.4644e-08 | 5.6711e-10 | 2.4616e-08 | 2.1283e-08 | 1.103e-09 | 2.6039e-09 | 1.2605e-09 | 8.5441e-11 | 29176.461
119200.102 | 1.7404e-08 | 2.4817e-08 | 5.7044e-10 | 2.492e-08 | 2.1621e-08 | 1.1044e-09 | 2.5949e-09 | 1.261e-09 | 8.622e-11 | 29188.633
119212.266 | 1.7225e-08 | 2.4906e-08 | 5.701e-10 | 2.4884e-08 | 2.1286e-08 | 1.1185e-09 | 2.6151e-09 | 1.2745e-09 | 8.7688e-11 | 29200.797
119224.43 | 1.7269e-08 | 2.4406e-08 | 5.6976e-10 | 2.4812e-08 | 2.1376e-08 | 1.1089e-09 | 2.5779e-09 | 1.2597e-09 | 8.5494e-11 | 29212.961
119236.602 | 1.7313e-08 | 2.4778e-08 | 5.739e-10 | 2.4463e-08 | 2.133e-08 | 1.1153e-09 | 2.5855e-09 | 1.2574e-09 | 8.5797e-11 | 29225.133
119248.766 | 1.7212e-08 | 2.4992e-08 | 5.6741e-10 | 2.5123e-08 | 2.1372e-08 | 1.1175e-09 | 2.646e-09 | 1.2669e-09 | 8.7266e-11 | 29237.297
119260.938 | 1.7423e-08 | 2.5081e-08 | 5.8173e-10 | 2.4888e-08 | 2.1468e-08 | 1.1315e-09 | 2.6375e-09 | 1.2938e-09 | 8.749e-11 | 29249.469
119273.102 | 1.7327e-08 | 2.4786e-08 | 5.7763e-10 | 2.5252e-08 | 2.1601e-08 | 1.1212e-09 | 2.6373e-09 | 1.2812e-09 | 8.5876e-11 | 29261.633
119285.266 | 1.742e-08 | 2.4759e-08 | 5.6955e-10 | 2.5055e-08 | 2.1332e-08 | 1.1178e-09 | 2.5828e-09 | 1.2733e-09 | 8.4983e-11 | 29273.797
119297.438 | 1.7308e-08 | 2.4485e-08 | 5.6421e-10 | 2.4908e-08 | 2.1344e-08 | 1.0999e-09 | 2.606e-09 | 1.2578e-09 | 8.4326e-11 | 29285.969
119309.602 | 1.7222e-08 | 2.457e-08 | 5.6444e-10 | 2.4876e-08 | 2.1209e-08 | 1.097e-09 | 2.6043e-09 | 1.2548e-09 | 8.4806e-11 | 29298.133
119321.766 | 1.7272e-08 | 2.4578e-08 | 5.6264e-10 | 2.4719e-08 | 2.1566e-08 | 1.0837e-09 | 2.5952e-09 | 1.2609e-09 | 8.4349e-11 | 29310.297
119333.938 | 1.7141e-08 | 2.442e-08 | 5.5537e-10 | 2.4505e-08 | 2.1035e-08 | 1.0985e-09 | 2.575e-09 | 1.2413e-09 | 8.2748e-11 | 29322.469
119346.102 | 1.7131e-08 | 2.4479e-08 | 5.5001e-10 | 2.4705e-08 | 2.1319e-08 | 1.0872e-09 | 2.5628e-09 | 1.244e-09 | 8.473e-11 | 29334.633
119358.273 | 1.7728e-08 | 2.4668e-08 | 5.5763e-10 | 2.494e-08 | 2.134e-08 | 1.1071e-09 | 2.6214e-09 | 1.2722e-09 | 8.4998e-11 | 29346.804
119370.438 | 1.7243e-08 | 2.4635e-08 | 5.6678e-10 | 2.5047e-08 | 2.136e-08 | 1.1e-09 | 2.6047e-09 | 1.2638e-09 | 8.734e-11 | 29358.969
119382.602 | 1.7235e-08 | 2.4649e-08 | 5.7288e-10 | 2.526e-08 | 2.1679e-08 | 1.1038e-09 | 2.6131e-09 | 1.2582e-09 | 8.5915e-11 | 29371.133
119394.773 | 1.7131e-08 | 2.4661e-08 | 5.6165e-10 | 2.5002e-08 | 2.1597e-08 | 1.1058e-09 | 2.6023e-09 | 1.2624e-09 | 8.6295e-11 | 29383.304
119406.938 | 1.7357e-08 | 2.4676e-08 | 5.7435e-10 | 2.5132e-08 | 2.1534e-08 | 1.0953e-09 | 2.5999e-09 | 1.2535e-09 | 8.4776e-11 | 29395.469
119419.102 | 1.7142e-08 | 2.4536e-08 | 5.731e-10 | 2.5039e-08 | 2.1574e-08 | 1.1005e-09 | 2.6205e-09 | 1.2761e-09 | 8.685e-11 | 29407.633
119431.273 | 1.7368e-08 | 2.4575e-08 | 5.7469e-10 | 2.5235e-08 | 2.1502e-08 | 1.1024e-09 | 2.6092e-09 | 1.2798e-09 | 8.7099e-11 | 29419.804
119443.438 | 1.7207e-08 | 2.4579e-08 | 5.7285e-10 | 2.5244e-08 | 2.1758e-08 | 1.109e-09 | 2.6624e-09 | 1.2949e-09 | 8.7186e-11 | 29431.969
119455.609 | 1.7183e-08 | 2.4778e-08 | 5.8125e-10 | 2.5514e-08 | 2.1526e-08 | 1.0936e-09 | 2.6219e-09 | 1.2722e-09 | 8.6124e-11 | 29444.14
119467.773 | 1.7294e-08 | 2.4587e-08 | 5.6238e-10 | 2.4801e-08 | 2.1379e-08 | 1.0944e-09 | 2.5775e-09 | 1.2673e-09 | 8.4756e-11 | 29456.304
119479.938 | 1.7234e-08 | 2.4678e-08 | 5.6378e-10 | 2.4634e-08 | 2.1382e-08 | 1.0887e-09 | 2.5558e-09 | 1.2468e-09 | 8.3316e-11 | 29468.469
119492.109 | 1.7152e-08 | 2.4593e-08 | 5.5122e-10 | 2.4355e-08 | 2.1327e-08 | 1.0854e-09 | 2.5716e-09 | 1.2572e-09 | 8.4012e-11 | 29480.64
119504.273 | 1.6902e-08 | 2.4622e-08 | 5.5688e-10 | 2.4558e-08 | 2.1196e-08 | 1.0807e-09 | 2.5825e-09 | 1.2318e-09 | 8.4038e-11 | 29492.804
119516.438 | 1.7183e-08 | 2.4522e-08 | 5.6437e-10 | 2.4871e-08 | 2.1413e-08 | 1.0926e-09 | 2.5693e-09 | 1.2675e-09 | 8.3815e-11 | 29504.969
119528.609 | 1.693e-08 | 2.4364e-08 | 5.6195e-10 | 2.4701e-08 | 2.1356e-08 | 1.0849e-09 | 2.5895e-09 | 1.2615e-09 | 8.4707e-11 | 29517.14
119540.773 | 1.7084e-08 | 2.4529e-08 | 5.5808e-10 | 2.4748e-08 | 2.1064e-08 | 1.085e-09 | 2.5639e-09 | 1.2524e-09 | 8.4101e-11 | 29529.304
119552.945 | 1.6902e-08 | 2.4691e-08 | 5.6242e-10 | 2.4936e-08 | 2.1264e-08 | 1.086e-09 | 2.5905e-09 | 1.2563e-09 | 8.5013e-11 | 29541.476
119565.109 | 1.7437e-08 | 2.4531e-08 | 5.542e-10 | 2.4935e-08 | 2.1241e-08 | 1.0871e-09 | 2.6074e-09 | 1.2549e-09 | 8.4557e-11 | 29553.64
119577.273 | 1.7012e-08 | 2.4558e-08 | 5.6099e-10 | 2.4527e-08 | 2.1176e-08 | 1.0834e-09 | 2.588e-09 | 1.2586e-09 | 8.5754e-11 | 29565.804
119589.445 | 1.7232e-08 | 2.4368e-08 | 5.6405e-10 | 2.4917e-08 | 2.112e-08 | 1.084e-09 | 2.5697e-09 | 1.2536e-09 | 8.4962e-11 | 29577.976
119601.609 | 1.7022e-08 | 2.472e-08 | 5.6292e-10 | 2.4618e-08 | 2.1426e-08 | 1.0884e-09 | 2.5674e-09 | 1.2445e-09 | 8.4611e-11 | 29590.14
119613.773 | 1.7249e-08 | 2.4614e-08 | 5.6016e-10 | 2.4415e-08 | 2.1258e-08 | 1.0901e-09 | 2.5913e-09 | 1.2508e-09 | 8.395e-11 | 29602.304
119625.945 | 1.72e-08 | 2.4716e-08 | 5.5633e-10 | 2.4174e-08 | 2.1227e-08 | 1.0748e-09 | 2.5656e-09 | 1.236e-09 | 8.299e-11 | 29614.476
119638.109 | 1.7096e-08 | 2.4448e-08 | 5.5516e-10 | 2.4235e-08 | 2.1224e-08 | 1.0775e-09 | 2.5765e-09 | 1.2482e-09 | 8.5308e-11 | 29626.64
119650.281 | 1.7419e-08 | 2.4587e-08 | 5.5742e-10 | 2.476e-08 | 2.0997e-08 | 1.0798e-09 | 2.5789e-09 | 1.2627e-09 | 8.5056e-11 | 29638.812
119662.445 | 1.7156e-08 | 2.4521e-08 | 5.5483e-10 | 2.4816e-08 | 2.1256e-08 | 1.0701e-09 | 2.5827e-09 | 1.2469e-09 | 8.4465e-11 | 29650.976
119674.609 | 1.721e-08 | 2.4575e-08 | 5.5769e-10 | 2.4648e-08 | 2.1281e-08 | 1.0818e-09 | 2.5751e-09 | 1.2622e-09 | 8.4579e-11 | 29663.14
119686.781 | 1.7107e-08 | 2.4503e-08 | 5.5727e-10 | 2.4485e-08 | 2.1116e-08 | 1.0783e-09 | 2.6175e-09 | 1.2617e-09 | 8.5069e-11 | 29675.312
119698.945 | 1.7039e-08 | 2.4598e-08 | 5.547e-10 | 2.4564e-08 | 2.1246e-08 | 1.0741e-09 | 2.5816e-09 | 1.2338e-09 | 8.4459e-11 | 29687.476
119711.109 | 1.703e-08 | 2.4451e-08 | 5.6237e-10 | 2.4829e-08 | 2.1087e-08 | 1.0815e-09 | 2.581e-09 | 1.2575e-09 | 8.3888e-11 | 29699.64
119723.281 | 1.7195e-08 | 2.4335e-08 | 5.5754e-10 | 2.452e-08 | 2.1234e-08 | 1.0642e-09 | 2.5641e-09 | 1.2626e-09 | 8.3796e-11 | 29711.812
119735.445 | 1.7308e-08 | 2.4404e-08 | 5.5624e-10 | 2.4739e-08 | 2.1056e-08 | 1.0763e-09 | 2.6012e-09 | 1.246e-09 | 8.4257e-11 | 29723.976
119747.617 | 1.725e-08 | 2.4367e-08 | 5.6598e-10 | 2.4552e-08 | 2.1272e-08 | 1.0848e-09 | 2.6058e-09 | 1.2467e-09 | 8.4761e-11 | 29736.148
119759.781 | 1.7062e-08 | 2.4395e-08 | 5.5971e-10 | 2.447e-08 | 2.1187e-08 | 1.0776e-09 | 2.5594e-09 | 1.2545e-09 | 8.4182e-11 | 29748.312
119771.945 | 1.6837e-08 | 2.4307e-08 | 5.5636e-10 | 2.477e-08 | 2.1385e-08 | 1.0793e-09 | 2.6022e-09 | 1.2596e-09 | 8.5293e-11 | 29760.476
119784.117 | 1.7211e-08 | 2.427e-08 | 5.5913e-10 | 2.4789e-08 | 2.1221e-08 | 1.0772e-09 | 2.6217e-09 | 1.2691e-09 | 8.6297e-11 | 29772.648
119796.281 | 1.7012e-08 | 2.4641e-08 | 5.6458e-10 | 2.4858e-08 | 2.1202e-08 | 1.0936e-09 | 2.592e-09 | 1.2494e-09 | 8.4784e-11 | 29784.812
119808.445 | 1.7319e-08 | 2.4264e-08 | 5.5989e-10 | 2.4597e-08 | 2.1189e-08 | 1.0755e-09 | 2.5847e-09 | 1.2553e-09 | 8.442e-11 | 29796.976
119820.617 | 1.7152e-08 | 2.4595e-08 | 5.5458e-10 | 2.481e-08 | 2.1018e-08 | 1.0753e-09 | 2.5693e-09 | 1.2399e-09 | 8.4222e-11 | 29809.148
119832.781 | 1.729e-08 | 2.4502e-08 | 5.5656e-10 | 2.4474e-08 | 2.1252e-08 | 1.0746e-09 | 2.572e-09 | 1.2496e-09 | 8.5391e-11 | 29821.312
119844.953 | 1.7301e-08 | 2.4588e-08 | 5.6103e-10 | 2.4297e-08 | 2.1248e-08 | 1.0847e-09 | 2.5646e-09 | 1.2495e-09 | 8.4433e-11 | 29833.484
119857.117 | 1.694e-08 | 2.4355e-08 | 5.546e-10 | 2.4781e-08 | 2.1207e-08 | 1.0676e-09 | 2.5501e-09 | 1.2609e-09 | 8.4954e-11 | 29845.648
119869.281 | 1.7014e-08 | 2.4816e-08 | 5.6088e-10 | 2.4565e-08 | 2.1252e-08 | 1.0755e-09 | 2.5788e-09 | 1.2387e-09 | 8.3444e-11 | 29857.812
119881.453 | 1.7213e-08 | 2.4707e-08 | 5.5038e-10 | 2.4462e-08 | 2.1311e-08 | 1.0609e-09 | 2.5611e-09 | 1.2455e-09 | 8.4576e-11 | 29869.984
119893.617 | 1.7347e-08 | 2.4457e-08 | 5.5594e-10 | 2.4437e-08 | 2.1057e-08 | 1.0552e-09 | 2.5423e-09 | 1.2404e-09 | 8.3529e-11 | 29882.148
119905.781 | 1.7185e-08 | 2.4214e-08 | 5.6184e-10 | 2.45e-08 | 2.1369e-08 | 1.0757e-09 | 2.6013e-09 | 1.2574e-09 | 8.6023e-11 | 29894.312
119917.953 | 1.7211e-08 | 2.454e-08 | 5.6341e-10 | 2.4788e-08 | 2.1485e-08 | 1.0718e-09 | 2.5858e-09 | 1.2519e-09 | 8.6173e-11 | 29906.484
119930.117 | 1.7135e-08 | 2.4419e-08 | 5.5319e-10 | 2.4888e-08 | 2.1101e-08 | 1.0852e-09 | 2.537e-09 | 1.26e-09 | 8.3782e-11 | 29918.648
119942.289 | 1.7053e-08 | 2.4257e-08 | 5.5583e-10 | 2.431e-08 | 2.0926e-08 | 1.0834e-09 | 2.5293e-09 | 1.2352e-09 | 8.4776e-11 | 29930.82
119954.453 | 1.6673e-08 | 2.4243e-08 | 5.5546e-10 | 2.4238e-08 | 2.0825e-08 | 1.0663e-09 | 2.5559e-09 | 1.2392e-09 | 8.3191e-11 | 29942.984
119966.617 | 1.7093e-08 | 2.4375e-08 | 5.5109e-10 | 2.4496e-08 | 2.0855e-08 | 1.0745e-09 | 2.5656e-09 | 1.2392e-09 | 8.3233e-11 | 29955.148
119978.789 | 1.6892e-08 | 2.4473e-08 | 5.4776e-10 | 2.4495e-08 | 2.1158e-08 | 1.0781e-09 | 2.5391e-09 | 1.2323e-09 | 8.3868e-11 | 29967.32
119990.953 | 1.7294e-08 | 2.4453e-08 | 5.5368e-10 | 2.4655e-08 | 2.12e-08 | 1.0666e-09 | 2.5707e-09 | 1.2408e-09 | 8.2685e-11 | 29979.484
120003.117 | 1.695e-08 | 2.4462e-08 | 5.5232e-10 | 2.4189e-08 | 2.0739e-08 | 1.0623e-09 | 2.5489e-09 | 1.2456e-09 | 8.2955e-11 | 29991.648
120015.289 | 1.6861e-08 | 2.4299e-08 | 5.5349e-10 | 2.4465e-08 | 2.0791e-08 | 1.062e-09 | 2.5496e-09 | 1.2289e-09 | 8.2831e-11 | 30003.82
120027.453 | 1.7199e-08 | 2.426e-08 | 5.4528e-10 | 2.4401e-08 | 2.1097e-08 | 1.0639e-09 | 2.5749e-09 | 1.2507e-09 | 8.4276e-11 | 30015.984
120039.625 | 1.7286e-08 | 2.4405e-08 | 5.6007e-10 | 2.4757e-08 | 2.1322e-08 | 1.0846e-09 | 2.6018e-09 | 1.2562e-09 | 8.4788e-11 | 30028.156
120051.789 | 1.7151e-08 | 2.4695e-08 | 5.6402e-10 | 2.4562e-08 | 2.1416e-08 | 1.0713e-09 | 2.5856e-09 | 1.2633e-09 | 8.5958e-11 | 30040.32
120063.953 | 1.7384e-08 | 2.474e-08 | 5.654e-10 | 2.4632e-08 | 2.1649e-08 | 1.0895e-09 | 2.5959e-09 | 1.2578e-09 | 8.4119e-11 | 30052.484
120076.125 | 1.7172e-08 | 2.4807e-08 | 5.6436e-10 | 2.489e-08 | 2.1366e-08 | 1.0868e-09 | 2.6298e-09 | 1.2733e-09 | 8.5651e-11 | 30064.656
120088.289 | 1.7313e-08 | 2.4901e-08 | 5.6959e-10 | 2.468e-08 | 2.1225e-08 | 1.0894e-09 | 2.6024e-09 | 1.2675e-09 | 8.5851e-11 | 30076.82
120100.453 | 1.7117e-08 | 2.4619e-08 | 5.684e-10 | 2.4674e-08 | 2.104e-08 | 1.0858e-09 | 2.5876e-09 | 1.2672e-09 | 8.4764e-11 | 30088.984
120112.625 | 1.6995e-08 | 2.4534e-08 | 5.661e-10 | 2.458e-08 | 2.1263e-08 | 1.0768e-09 | 2.6101e-09 | 1.2646e-09 | 8.5469e-11 | 30101.156
120124.789 | 1.7202e-08 | 2.4623e-08 | 5.6788e-10 | 2.5313e-08 | 2.1338e-08 | 1.0801e-09 | 2.5839e-09 | 1.2555e-09 | 8.472e-11 | 30113.32
120136.961 | 1.7332e-08 | 2.47e-08 | 5.6073e-10 | 2.4756e-08 | 2.103e-08 | 1.0738e-09 | 2.5952e-09 | 1.246e-09 | 8.4592e-11 | 30125.492
120149.125 | 1.721e-08 | 2.4668e-08 | 5.563e-10 | 2.4585e-08 | 2.1291e-08 | 1.0762e-09 | 2.5915e-09 | 1.2447e-09 | 8.4152e-11 | 30137.656
120161.289 | 1.6839e-08 | 2.4507e-08 | 5.5229e-10 | 2.4508e-08 | 2.1014e-08 | 1.0649e-09 | 2.5682e-09 | 1.2287e-09 | 8.3808e-11 | 30149.82
120173.461 | 1.6833e-08 | 2.4551e-08 | 5.5177e-10 | 2.4083e-08 | 2.0926e-08 | 1.0711e-09 | 2.538e-09 | 1.2338e-09 | 8.3111e-11 | 30161.992
120185.625 | 1.7288e-08 | 2.454e-08 | 5.5524e-10 | 2.4452e-08 | 2.1005e-08 | 1.0771e-09 | 2.5442e-09 | 1.2533e-09 | 8.4939e-11 | 30174.156
120197.797 | 1.717e-08 | 2.4499e-08 | 5.5714e-10 | 2.4661e-08 | 2.1048e-08 | 1.0753e-09 | 2.5955e-09 | 1.2662e-09 | 8.4554e-11 | 30186.328
120209.961 | 1.6966e-08 | 2.4548e-08 | 5.5922e-10 | 2.4597e-08 | 2.1215e-08 | 1.0808e-09 | 2.5816e-09 | 1.26e-09 | 8.5134e-11 | 30198.492
120222.125 | 1.7014e-08 | 2.4512e-08 | 5.608e-10 | 2.4616e-08 | 2.1162e-08 | 1.0731e-09 | 2.6206e-09 | 1.2669e-09 | 8.561e-11 | 30210.656
120234.297 | 1.7031e-08 | 2.4593e-08 | 5.6531e-10 | 2.483e-08 | 2.1209e-08 | 1.0737e-09 | 2.5902e-09 | 1.2613e-09 | 8.4732e-11 | 30222.828
120246.461 | 1.7088e-08 | 2.4792e-08 | 5.6084e-10 | 2.451e-08 | 2.1163e-08 | 1.087e-09 | 2.5751e-09 | 1.2579e-09 | 8.4044e-11 | 30234.992
120258.625 | 1.6959e-08 | 2.4587e-08 | 5.6093e-10 | 2.48e-08 | 2.1029e-08 | 1.0846e-09 | 2.595e-09 | 1.2699e-09 | 8.5121e-11 | 30247.156
120270.797 | 1.7483e-08 | 2.4389e-08 | 5.5372e-10 | 2.421e-08 | 2.088e-08 | 1.0694e-09 | 2.5703e-09 | 1.2376e-09 | 8.425e-11 | 30259.328
120282.961 | 1.7028e-08 | 2.4262e-08 | 5.4826e-10 | 2.4029e-08 | 2.1075e-08 | 1.0759e-09 | 2.556e-09 | 1.2424e-09 | 8.434e-11 | 30271.492
120295.133 | 1.6991e-08 | 2.4501e-08 | 5.5664e-10 | 2.4605e-08 | 2.0824e-08 | 1.0765e-09 | 2.5928e-09 | 1.2538e-09 | 8.3188e-11 | 30283.664
120307.297 | 1.6876e-08 | 2.4191e-08 | 5.6009e-10 | 2.4828e-08 | 2.1252e-08 | 1.0859e-09 | 2.6028e-09 | 1.255e-09 | 8.4467e-11 | 30295.828
120319.461 | 1.6915e-08 | 2.4286e-08 | 5.6251e-10 | 2.4477e-08 | 2.0911e-08 | 1.0947e-09 | 2.5974e-09 | 1.2589e-09 | 8.5313e-11 | 30307.992
120331.633 | 1.7037e-08 | 2.4718e-08 | 5.5841e-10 | 2.4852e-08 | 2.1014e-08 | 1.0717e-09 | 2.5629e-09 | 1.2484e-09 | 8.4953e-11 | 30320.164
120343.797 | 1.7279e-08 | 2.4375e-08 | 5.5626e-10 | 2.4391e-08 | 2.1124e-08 | 1.0799e-09 | 2.573e-09 | 1.2526e-09 | 8.4521e-11 | 30332.328
120355.961 | 1.7308e-08 | 2.4348e-08 | 5.5867e-10 | 2.4517e-08 | 2.1099e-08 | 1.0872e-09 | 2.5736e-09 | 1.2316e-09 | 8.4044e-11 | 30344.492
120368.133 | 1.7188e-08 | 2.4362e-08 | 5.5338e-10 | 2.4637e-08 | 2.1123e-08 | 1.0676e-09 | 2.5493e-09 | 1.2431e-09 | 8.4032e-11 | 30356.664
120380.297 | 1.7427e-08 | 2.4319e-08 | 5.5788e-10 | 2.4639e-08 | 2.1221e-08 | 1.0794e-09 | 2.5669e-09 | 1.2478e-09 | 8.3488e-11 | 30368.828
120392.469 | 1.6994e-08 | 2.4438e-08 | 5.4843e-10 | 2.4722e-08 | 2.1155e-08 | 1.0805e-09 | 2.5855e-09 | 1.2414e-09 | 8.4161e-11 | 30381
120404.633 | 1.706e-08 | 2.4384e-08 | 5.5745e-10 | 2.4509e-08 | 2.09e-08 | 1.0745e-09 | 2.5427e-09 | 1.2471e-09 | 8.2624e-11 | 30393.164
120416.797 | 1.6875e-08 | 2.4268e-08 | 5.5056e-10 | 2.4246e-08 | 2.0825e-08 | 1.069e-09 | 2.5469e-09 | 1.2345e-09 | 8.2269e-11 | 30405.328
120428.969 | 1.6853e-08 | 2.4313e-08 | 5.4496e-10 | 2.4288e-08 | 2.0921e-08 | 1.0696e-09 | 2.501e-09 | 1.2358e-09 | 8.2771e-11 | 30417.5
120441.133 | 1.7064e-08 | 2.4548e-08 | 5.5875e-10 | 2.4473e-08 | 2.0769e-08 | 1.0723e-09 | 2.5234e-09 | 1.2357e-09 | 8.3394e-11 | 30429.664
120453.297 | 1.7156e-08 | 2.4165e-08 | 5.5615e-10 | 2.4369e-08 | 2.1141e-08 | 1.0659e-09 | 2.5498e-09 | 1.2391e-09 | 8.4004e-11 | 30441.828
120465.469 | 1.6865e-08 | 2.4298e-08 | 5.5403e-10 | 2.4391e-08 | 2.0872e-08 | 1.0775e-09 | 2.5229e-09 | 1.2488e-09 | 8.4131e-11 | 30454
120477.633 | 1.7023e-08 | 2.4294e-08 | 5.5526e-10 | 2.4069e-08 | 2.0912e-08 | 1.0702e-09 | 2.5212e-09 | 1.2349e-09 | 8.199e-11 | 30466.164
120489.805 | 1.705e-08 | 2.4093e-08 | 5.5102e-10 | 2.4174e-08 | 2.1e-08 | 1.0643e-09 | 2.5369e-09 | 1.2161e-09 | 8.2364e-11 | 30478.336
120501.969 | 1.6801e-08 | 2.4315e-08 | 5.5372e-10 | 2.448e-08 | 2.1071e-08 | 1.0733e-09 | 2.5282e-09 | 1.2215e-09 | 8.2902e-11 | 30490.5
120514.133 | 1.7183e-08 | 2.431e-08 | 5.4364e-10 | 2.3961e-08 | 2.1011e-08 | 1.0562e-09 | 2.5442e-09 | 1.2069e-09 | 8.1001e-11 | 30502.664
120526.305 | 1.6825e-08 | 2.4108e-08 | 5.3021e-10 | 2.3727e-08 | 2.0524e-08 | 1.0473e-09 | 2.4855e-09 | 1.1983e-09 | 7.9777e-11 | 30514.836
120538.469 | 1.685e-08 | 2.4135e-08 | 5.1831e-10 | 2.3736e-08 | 2.0439e-08 | 1.0396e-09 | 2.4724e-09 | 1.2e-09 | 8.0368e-11 | 30527
120550.633 | 1.6897e-08 | 2.3878e-08 | 5.3282e-10 | 2.3636e-08 | 2.0654e-08 | 1.0581e-09 | 2.5182e-09 | 1.2213e-09 | 8.1476e-11 | 30539.164
120562.805 | 1.6991e-08 | 2.4295e-08 | 5.4648e-10 | 2.4245e-08 | 2.0694e-08 | 1.0576e-09 | 2.5496e-09 | 1.2386e-09 | 8.2845e-11 | 30551.336
120574.969 | 1.7028e-08 | 2.458e-08 | 5.4354e-10 | 2.3967e-08 | 2.0649e-08 | 1.0569e-09 | 2.5369e-09 | 1.233e-09 | 8.3351e-11 | 30563.5
120587.141 | 1.7035e-08 | 2.3975e-08 | 5.4625e-10 | 2.4285e-08 | 2.0887e-08 | 1.0608e-09 | 2.5426e-09 | 1.2292e-09 | 8.2038e-11 | 30575.672
120599.305 | 1.6972e-08 | 2.4218e-08 | 5.4703e-10 | 2.4215e-08 | 2.064e-08 | 1.0606e-09 | 2.533e-09 | 1.2293e-09 | 8.2128e-11 | 30587.836
120611.469 | 1.684e-08 | 2.4045e-08 | 5.4568e-10 | 2.3855e-08 | 2.0751e-08 | 1.0639e-09 | 2.5311e-09 | 1.2295e-09 | 8.1353e-11 | 30600
120623.641 | 1.6792e-08 | 2.4466e-08 | 5.3983e-10 | 2.4026e-08 | 2.1041e-08 | 1.0643e-09 | 2.5391e-09 | 1.218e-09 | 8.1718e-11 | 30612.172
120635.805 | 1.7e-08 | 2.428e-08 | 5.3921e-10 | 2.4272e-08 | 2.0698e-08 | 1.0503e-09 | 2.4951e-09 | 1.2191e-09 | 8.2408e-11 | 30624.336
120647.969 | 1.6968e-08 | 2.4462e-08 | 5.3683e-10 | 2.4008e-08 | 2.0962e-08 | 1.0637e-09 | 2.508e-09 | 1.2193e-09 | 8.2169e-11 | 30636.5
120660.141 | 1.7012e-08 | 2.4333e-08 | 5.4487e-10 | 2.4224e-08 | 2.0917e-08 | 1.0566e-09 | 2.5172e-09 | 1.2149e-09 | 8.1752e-11 | 30648.672
120672.305 | 1.686e-08 | 2.4172e-08 | 5.4572e-10 | 2.3639e-08 | 2.0651e-08 | 1.0527e-09 | 2.4822e-09 | 1.2009e-09 | 8.2049e-11 | 30660.836
120684.477 | 1.6885e-08 | 2.4411e-08 | 5.3829e-10 | 2.3637e-08 | 2.0976e-08 | 1.0484e-09 | 2.4757e-09 | 1.185e-09 | 8.1597e-11 | 30673.008
120696.641 | 1.6953e-08 | 2.4195e-08 | 5.3711e-10 | 2.3647e-08 | 2.0912e-08 | 1.0448e-09 | 2.4911e-09 | 1.2078e-09 | 8.0715e-11 | 30685.172
120708.805 | 1.6874e-08 | 2.4247e-08 | 5.3209e-10 | 2.3898e-08 | 2.0748e-08 | 1.0507e-09 | 2.4906e-09 | 1.2256e-09 | 8.161e-11 | 30697.336
120720.977 | 1.7021e-08 | 2.4104e-08 | 5.3967e-10 | 2.3966e-08 | 2.0708e-08 | 1.0488e-09 | 2.4931e-09 | 1.234e-09 | 8.1956e-11 | 30709.508
120733.141 | 1.6943e-08 | 2.4662e-08 | 5.512e-10 | 2.4105e-08 | 2.0877e-08 | 1.0582e-09 | 2.5598e-09 | 1.2368e-09 | 8.2025e-11 | 30721.672
120745.305 | 1.6916e-08 | 2.4451e-08 | 5.437e-10 | 2.4253e-08 | 2.0999e-08 | 1.0563e-09 | 2.5157e-09 | 1.2156e-09 | 8.1749e-11 | 30733.836
120757.477 | 1.6802e-08 | 2.4269e-08 | 5.3901e-10 | 2.3972e-08 | 2.0674e-08 | 1.0447e-09 | 2.5029e-09 | 1.2021e-09 | 8.1867e-11 | 30746.008
120769.641 | 1.7066e-08 | 2.4085e-08 | 5.3326e-10 | 2.3895e-08 | 2.0462e-08 | 1.0452e-09 | 2.5044e-09 | 1.2129e-09 | 8.1271e-11 | 30758.172
120781.813 | 1.7077e-08 | 2.4178e-08 | 5.3809e-10 | 2.3852e-08 | 2.0703e-08 | 1.0559e-09 | 2.4762e-09 | 1.2172e-09 | 8.1613e-11 | 30770.344
120793.977 | 1.6976e-08 | 2.4118e-08 | 5.3287e-10 | 2.3612e-08 | 2.0777e-08 | 1.0585e-09 | 2.5121e-09 | 1.1976e-09 | 8.0911e-11 | 30782.508
120806.141 | 1.6982e-08 | 2.4151e-08 | 5.3878e-10 | 2.3692e-08 | 2.0698e-08 | 1.0547e-09 | 2.5109e-09 | 1.2259e-09 | 8.2076e-11 | 30794.672
120818.313 | 1.7218e-08 | 2.4316e-08 | 5.4452e-10 | 2.3968e-08 | 2.1007e-08 | 1.0631e-09 | 2.5209e-09 | 1.2142e-09 | 8.2988e-11 | 30806.844
120830.477 | 1.6884e-08 | 2.4472e-08 | 5.4184e-10 | 2.4237e-08 | 2.0813e-08 | 1.0571e-09 | 2.4944e-09 | 1.2331e-09 | 8.3355e-11 | 30819.008
120842.641 | 1.6921e-08 | 2.4363e-08 | 5.4102e-10 | 2.4577e-08 | 2.1018e-08 | 1.0579e-09 | 2.5397e-09 | 1.2261e-09 | 8.2803e-11 | 30831.172
120854.813 | 1.677e-08 | 2.4452e-08 | 5.5085e-10 | 2.404e-08 | 2.0803e-08 | 1.0489e-09 | 2.5282e-09 | 1.2211e-09 | 8.2967e-11 | 30843.344
120866.977 | 1.7323e-08 | 2.4279e-08 | 5.5121e-10 | 2.4318e-08 | 2.1205e-08 | 1.0672e-09 | 2.5542e-09 | 1.2361e-09 | 8.4055e-11 | 30855.508
120879.148 | 1.7289e-08 | 2.4162e-08 | 5.5023e-10 | 2.4355e-08 | 2.1086e-08 | 1.068e-09 | 2.527e-09 | 1.2427e-09 | 8.3735e-11 | 30867.679
120891.313 | 1.7165e-08 | 2.4579e-08 | 5.5909e-10 | 2.4211e-08 | 2.1196e-08 | 1.0725e-09 | 2.5893e-09 | 1.2553e-09 | 8.369e-11 | 30879.844
120903.477 | 1.7383e-08 | 2.4587e-08 | 5.614e-10 | 2.4742e-08 | 2.1201e-08 | 1.0758e-09 | 2.5682e-09 | 1.2345e-09 | 8.3931e-11 | 30892.008
120915.648 | 1.7158e-08 | 2.444e-08 | 5.5707e-10 | 2.4515e-08 | 2.1359e-08 | 1.0667e-09 | 2.5647e-09 | 1.2405e-09 | 8.3877e-11 | 30904.179
120927.813 | 1.7341e-08 | 2.4711e-08 | 5.5971e-10 | 2.4753e-08 | 2.1019e-08 | 1.0662e-09 | 2.5904e-09 | 1.2465e-09 | 8.379e-11 | 30916.344
120939.977 | 1.7232e-08 | 2.4707e-08 | 5.5917e-10 | 2.4652e-08 | 2.1261e-08 | 1.0662e-09 | 2.533e-09 | 1.2459e-09 | 8.3747e-11 | 30928.508
120952.148 | 1.7186e-08 | 2.4785e-08 | 5.5084e-10 | 2.4475e-08 | 2.1308e-08 | 1.0658e-09 | 2.5554e-09 | 1.2402e-09 | 8.3133e-11 | 30940.679
120964.313 | 1.7195e-08 | 2.4676e-08 | 5.5201e-10 | 2.448e-08 | 2.1196e-08 | 1.0752e-09 | 2.5638e-09 | 1.2481e-09 | 8.3025e-11 | 30952.844
120976.484 | 1.6984e-08 | 2.4496e-08 | 5.4954e-10 | 2.4407e-08 | 2.1152e-08 | 1.0558e-09 | 2.5278e-09 | 1.2447e-09 | 8.2725e-11 | 30965.015
120988.648 | 1.7266e-08 | 2.427e-08 | 5.3848e-10 | 2.4055e-08 | 2.0783e-08 | 1.0435e-09 | 2.5005e-09 | 1.2282e-09 | 8.243e-11 | 30977.179
121000.813 | 1.6884e-08 | 2.4219e-08 | 5.4478e-10 | 2.4067e-08 | 2.1107e-08 | 1.0507e-09 | 2.5258e-09 | 1.2212e-09 | 8.2094e-11 | 30989.344
121012.984 | 1.7029e-08 | 2.4421e-08 | 5.3695e-10 | 2.3789e-08 | 2.0619e-08 | 1.0406e-09 | 2.4802e-09 | 1.2114e-09 | 8.1396e-11 | 31001.515
121025.148 | 1.7057e-08 | 2.4337e-08 | 5.4647e-10 | 2.4039e-08 | 2.0819e-08 | 1.048e-09 | 2.5464e-09 | 1.2212e-09 | 8.2065e-11 | 31013.679
121037.313 | 1.7017e-08 | 2.4226e-08 | 5.4361e-10 | 2.3933e-08 | 2.0873e-08 | 1.0495e-09 | 2.5045e-09 | 1.2282e-09 | 8.2853e-11 | 31025.844
121049.484 | 1.6966e-08 | 2.4344e-08 | 5.4887e-10 | 2.4188e-08 | 2.1012e-08 | 1.0663e-09 | 2.5044e-09 | 1.2176e-09 | 8.2674e-11 | 31038.015
121061.648 | 1.6922e-08 | 2.451e-08 | 5.5034e-10 | 2.4105e-08 | 2.1005e-08 | 1.0562e-09 | 2.5209e-09 | 1.2077e-09 | 8.2546e-11 | 31050.179
121073.82 | 1.7134e-08 | 2.4415e-08 | 5.5363e-10 | 2.4307e-08 | 2.0914e-08 | 1.0553e-09 | 2.5412e-09 | 1.22e-09 | 8.2926e-11 | 31062.351
121085.984 | 1.7157e-08 | 2.4337e-08 | 5.4384e-10 | 2.4104e-08 | 2.0753e-08 | 1.0566e-09 | 2.523e-09 | 1.2215e-09 | 8.2384e-11 | 31074.515
121098.148 | 1.6813e-08 | 2.4275e-08 | 5.4796e-10 | 2.4061e-08 | 2.0772e-08 | 1.0477e-09 | 2.5071e-09 | 1.2208e-09 | 8.2338e-11 | 31086.679
121110.32 | 1.693e-08 | 2.4276e-08 | 5.4755e-10 | 2.4024e-08 | 2.0947e-08 | 1.052e-09 | 2.5514e-09 | 1.2383e-09 | 8.2071e-11 | 31098.851
121122.484 | 1.6735e-08 | 2.4152e-08 | 5.5197e-10 | 2.4359e-08 | 2.0856e-08 | 1.0526e-09 | 2.5361e-09 | 1.2351e-09 | 8.4082e-11 | 31111.015
121134.648 | 1.6859e-08 | 2.4184e-08 | 5.4295e-10 | 2.4249e-08 | 2.0772e-08 | 1.0588e-09 | 2.5367e-09 | 1.2258e-09 | 8.2455e-11 | 31123.179
121146.82 | 1.6508e-08 | 2.4301e-08 | 5.4705e-10 | 2.4071e-08 | 2.0842e-08 | 1.0599e-09 | 2.5038e-09 | 1.2289e-09 | 8.1572e-11 | 31135.351
121158.984 | 1.6842e-08 | 2.4473e-08 | 5.4272e-10 | 2.4407e-08 | 2.1031e-08 | 1.0549e-09 | 2.5178e-09 | 1.229e-09 | 8.1575e-11 | 31147.515
121171.156 | 1.6785e-08 | 2.4408e-08 | 5.4261e-10 | 2.4303e-08 | 2.0843e-08 | 1.056e-09 | 2.5329e-09 | 1.2426e-09 | 8.2526e-11 | 31159.687
121183.32 | 1.7156e-08 | 2.4515e-08 | 5.5126e-10 | 2.4262e-08 | 2.124e-08 | 1.0688e-09 | 2.5494e-09 | 1.2368e-09 | 8.3472e-11 | 31171.851
121195.484 | 1.7421e-08 | 2.4451e-08 | 5.5124e-10 | 2.3981e-08 | 2.0832e-08 | 1.0655e-09 | 2.5301e-09 | 1.2195e-09 | 8.2103e-11 | 31184.015
121207.656 | 1.7207e-08 | 2.4037e-08 | 5.539e-10 | 2.3952e-08 | 2.0839e-08 | 1.0591e-09 | 2.5264e-09 | 1.2265e-09 | 8.3142e-11 | 31196.187
121219.82 | 1.696e-08 | 2.4396e-08 | 5.6094e-10 | 2.4195e-08 | 2.0858e-08 | 1.0658e-09 | 2.5231e-09 | 1.2151e-09 | 8.1223e-11 | 31208.351
121231.984 | 1.6832e-08 | 2.4519e-08 | 5.4583e-10 | 2.3926e-08 | 2.0835e-08 | 1.0727e-09 | 2.5093e-09 | 1.2371e-09 | 8.1468e-11 | 31220.515
121244.156 | 1.6804e-08 | 2.4144e-08 | 5.4661e-10 | 2.44e-08 | 2.0852e-08 | 1.0582e-09 | 2.5366e-09 | 1.2236e-09 | 8.1683e-11 | 31232.687
121256.32 | 1.6762e-08 | 2.4092e-08 | 5.4561e-10 | 2.4391e-08 | 2.0824e-08 | 1.0655e-09 | 2.5004e-09 | 1.2253e-09 | 8.2434e-11 | 31244.851
121268.492 | 1.6615e-08 | 2.435e-08 | 5.5275e-10 | 2.4244e-08 | 2.0762e-08 | 1.0721e-09 | 2.5004e-09 | 1.2058e-09 | 8.1852e-11 | 31257.023
121280.656 | 1.6934e-08 | 2.4e-08 | 5.4428e-10 | 2.4112e-08 | 2.0826e-08 | 1.066e-09 | 2.5336e-09 | 1.2191e-09 | 8.2885e-11 | 31269.187
121292.82 | 1.7088e-08 | 2.4066e-08 | 5.5083e-10 | 2.4213e-08 | 2.0786e-08 | 1.0631e-09 | 2.5405e-09 | 1.2281e-09 | 8.1885e-11 | 31281.351
121304.992 | 1.6801e-08 | 2.4379e-08 | 5.4914e-10 | 2.4024e-08 | 2.0793e-08 | 1.0731e-09 | 2.5161e-09 | 1.2159e-09 | 8.2514e-11 | 31293.523
121317.156 | 1.6708e-08 | 2.4175e-08 | 5.4897e-10 | 2.4104e-08 | 2.09e-08 | 1.0711e-09 | 2.509e-09 | 1.2157e-09 | 8.1614e-11 | 31305.687
121329.32 | 1.6879e-08 | 2.4113e-08 | 5.3779e-10 | 2.4386e-08 | 2.1122e-08 | 1.0819e-09 | 2.5379e-09 | 1.2346e-09 | 8.3011e-11 | 31317.851
121341.492 | 1.7141e-08 | 2.4115e-08 | 5.561e-10 | 2.4466e-08 | 2.0903e-08 | 1.0822e-09 | 2.5811e-09 | 1.2279e-09 | 8.4033e-11 | 31330.023
121353.656 | 1.7108e-08 | 2.4799e-08 | 5.5928e-10 | 2.4391e-08 | 2.0997e-08 | 1.0827e-09 | 2.56e-09 | 1.2445e-09 | 8.3608e-11 | 31342.187
121365.828 | 1.7049e-08 | 2.4228e-08 | 5.5909e-10 | 2.4743e-08 | 2.1214e-08 | 1.0845e-09 | 2.5742e-09 | 1.2492e-09 | 8.3335e-11 | 31354.359
121377.992 | 1.7167e-08 | 2.4514e-08 | 5.526e-10 | 2.4528e-08 | 2.1229e-08 | 1.0823e-09 | 2.5473e-09 | 1.2334e-09 | 8.3165e-11 | 31366.523
121390.156 | 1.7136e-08 | 2.4227e-08 | 5.5034e-10 | 2.4221e-08 | 2.0982e-08 | 1.0739e-09 | 2.5532e-09 | 1.2448e-09 | 8.2937e-11 | 31378.687
121402.328 | 1.6921e-08 | 2.4384e-08 | 5.471e-10 | 2.4536e-08 | 2.0996e-08 | 1.0792e-09 | 2.5231e-09 | 1.233e-09 | 8.2961e-11 | 31390.859
121414.492 | 1.6877e-08 | 2.4561e-08 | 5.5277e-10 | 2.4389e-08 | 2.0759e-08 | 1.0689e-09 | 2.5676e-09 | 1.2358e-09 | 8.3216e-11 | 31403.023
121426.656 | 1.7112e-08 | 2.4702e-08 | 5.5613e-10 | 2.4589e-08 | 2.1132e-08 | 1.0728e-09 | 2.5559e-09 | 1.2409e-09 | 8.4281e-11 | 31415.187
121438.828 | 1.6868e-08 | 2.4475e-08 | 5.5686e-10 | 2.4686e-08 | 2.1202e-08 | 1.0773e-09 | 2.5777e-09 | 1.2508e-09 | 8.357e-11 | 31427.359
121450.992 | 1.6971e-08 | 2.4293e-08 | 5.5338e-10 | 2.4493e-08 | 2.1348e-08 | 1.0753e-09 | 2.5774e-09 | 1.2586e-09 | 8.3662e-11 | 31439.523
121463.164 | 1.7212e-08 | 2.4233e-08 | 5.5953e-10 | 2.4545e-08 | 2.0999e-08 | 1.0831e-09 | 2.5796e-09 | 1.2449e-09 | 8.3893e-11 | 31451.695
121475.328 | 1.693e-08 | 2.4701e-08 | 5.6039e-10 | 2.4466e-08 | 2.1247e-08 | 1.0764e-09 | 2.5745e-09 | 1.2423e-09 | 8.3307e-11 | 31463.859
121487.492 | 1.7056e-08 | 2.4151e-08 | 5.5027e-10 | 2.42e-08 | 2.0962e-08 | 1.0725e-09 | 2.5323e-09 | 1.2184e-09 | 8.1588e-11 | 31476.023
121499.664 | 1.6934e-08 | 2.433e-08 | 5.4284e-10 | 2.4181e-08 | 2.1129e-08 | 1.0612e-09 | 2.5311e-09 | 1.2334e-09 | 8.1941e-11 | 31488.195
121511.828 | 1.6877e-08 | 2.3985e-08 | 5.5092e-10 | 2.4199e-08 | 2.0933e-08 | 1.0715e-09 | 2.5664e-09 | 1.2428e-09 | 8.2577e-11 | 31500.359
121523.992 | 1.7023e-08 | 2.431e-08 | 5.4835e-10 | 2.4218e-08 | 2.1006e-08 | 1.0842e-09 | 2.5715e-09 | 1.2243e-09 | 8.4096e-11 | 31512.523
121536.164 | 1.6746e-08 | 2.4166e-08 | 5.5242e-10 | 2.4587e-08 | 2.0976e-08 | 1.0747e-09 | 2.5308e-09 | 1.2237e-09 | 8.3092e-11 | 31524.695
121548.328 | 1.6816e-08 | 2.4344e-08 | 5.5339e-10 | 2.4426e-08 | 2.0928e-08 | 1.0846e-09 | 2.5643e-09 | 1.2355e-09 | 8.2394e-11 | 31536.859
121560.5 | 1.6888e-08 | 2.4318e-08 | 5.5652e-10 | 2.445e-08 | 2.0795e-08 | 1.0794e-09 | 2.5581e-09 | 1.2371e-09 | 8.4075e-11 | 31549.031
121572.664 | 1.6904e-08 | 2.4422e-08 | 5.4977e-10 | 2.4433e-08 | 2.098e-08 | 1.0802e-09 | 2.5666e-09 | 1.2455e-09 | 8.4345e-11 | 31561.195
121584.828 | 1.6823e-08 | 2.4386e-08 | 5.6338e-10 | 2.4709e-08 | 2.0891e-08 | 1.0676e-09 | 2.5479e-09 | 1.2363e-09 | 8.2574e-11 | 31573.359
121597 | 1.7327e-08 | 2.442e-08 | 5.4866e-10 | 2.4348e-08 | 2.1063e-08 | 1.0774e-09 | 2.5067e-09 | 1.2192e-09 | 8.1202e-11 | 31585.531
121609.164 | 1.678e-08 | 2.4175e-08 | 5.4043e-10 | 2.4139e-08 | 2.0756e-08 | 1.07e-09 | 2.5316e-09 | 1.2154e-09 | 8.2005e-11 | 31597.695
121621.328 | 1.6914e-08 | 2.4193e-08 | 5.5186e-10 | 2.3971e-08 | 2.065e-08 | 1.0639e-09 | 2.5156e-09 | 1.2286e-09 | 8.1665e-11 | 31609.859
121633.5 | 1.7132e-08 | 2.4365e-08 | 5.4945e-10 | 2.4428e-08 | 2.0912e-08 | 1.0744e-09 | 2.5395e-09 | 1.229e-09 | 8.1772e-11 | 31622.031
121645.664 | 1.7011e-08 | 2.4482e-08 | 5.538e-10 | 2.3893e-08 | 2.0819e-08 | 1.0655e-09 | 2.5356e-09 | 1.2312e-09 | 8.2449e-11 | 31634.195
121657.836 | 1.713e-08 | 2.4125e-08 | 5.5202e-10 | 2.4112e-08 | 2.0711e-08 | 1.0663e-09 | 2.5577e-09 | 1.2335e-09 | 8.2855e-11 | 31646.367
121670 | 1.6995e-08 | 2.4305e-08 | 5.4831e-10 | 2.4215e-08 | 2.0548e-08 | 1.0577e-09 | 2.5249e-09 | 1.2248e-09 | 8.2001e-11 | 31658.531
121682.164 | 1.6859e-08 | 2.4244e-08 | 5.5346e-10 | 2.4136e-08 | 2.0805e-08 | 1.0524e-09 | 2.532e-09 | 1.2248e-09 | 8.2358e-11 | 31670.695
121694.336 | 1.6897e-08 | 2.43e-08 | 5.5028e-10 | 2.3938e-08 | 2.0341e-08 | 1.0578e-09 | 2.5365e-09 | 1.2111e-09 | 8.2237e-11 | 31682.867
121706.5 | 1.6841e-08 | 2.4019e-08 | 5.4796e-10 | 2.4058e-08 | 2.0498e-08 | 1.0609e-09 | 2.5019e-09 | 1.2314e-09 | 8.1466e-11 | 31695.031
121718.672 | 1.6835e-08 | 2.4108e-08 | 5.5079e-10 | 2.3986e-08 | 2.0762e-08 | 1.0565e-09 | 2.5322e-09 | 1.2281e-09 | 8.1869e-11 | 31707.203
121730.836 | 1.6871e-08 | 2.4046e-08 | 5.5301e-10 | 2.423e-08 | 2.0866e-08 | 1.071e-09 | 2.5515e-09 | 1.2244e-09 | 8.1502e-11 | 31719.367
121743 | 1.6957e-08 | 2.3847e-08 | 5.5184e-10 | 2.3945e-08 | 2.0779e-08 | 1.0638e-09 | 2.5313e-09 | 1.2409e-09 | 8.2136e-11 | 31731.531
121755.172 | 1.6988e-08 | 2.4235e-08 | 5.4903e-10 | 2.4231e-08 | 2.086e-08 | 1.0653e-09 | 2.5212e-09 | 1.2256e-09 | 8.2746e-11 | 31743.703
121767.336 | 1.6787e-08 | 2.4516e-08 | 5.5722e-10 | 2.41e-08 | 2.0931e-08 | 1.0711e-09 | 2.5506e-09 | 1.242e-09 | 8.3047e-11 | 31755.867
121779.5 | 1.6818e-08 | 2.3897e-08 | 5.5447e-10 | 2.4232e-08 | 2.0644e-08 | 1.0685e-09 | 2.5612e-09 | 1.2363e-09 | 8.2251e-11 | 31768.031
121791.672 | 1.686e-08 | 2.4348e-08 | 5.594e-10 | 2.4336e-08 | 2.0754e-08 | 1.0747e-09 | 2.5332e-09 | 1.2421e-09 | 8.2388e-11 | 31780.203
121803.836 | 1.6619e-08 | 2.405e-08 | 5.537e-10 | 2.4342e-08 | 2.0778e-08 | 1.0667e-09 | 2.5498e-09 | 1.2373e-09 | 8.3064e-11 | 31792.367
121816.008 | 1.6753e-08 | 2.4272e-08 | 5.514e-10 | 2.4341e-08 | 2.0698e-08 | 1.0627e-09 | 2.558e-09 | 1.245e-09 | 8.2083e-11 | 31804.539
121828.172 | 1.6673e-08 | 2.3871e-08 | 5.5255e-10 | 2.4459e-08 | 2.0933e-08 | 1.0622e-09 | 2.5425e-09 | 1.2297e-09 | 8.3206e-11 | 31816.703
121840.336 | 1.7218e-08 | 2.4081e-08 | 5.6146e-10 | 2.4129e-08 | 2.0878e-08 | 1.08e-09 | 2.5782e-09 | 1.2439e-09 | 8.3789e-11 | 31828.867
121852.508 | 1.7422e-08 | 2.4466e-08 | 5.6649e-10 | 2.4705e-08 | 2.1021e-08 | 1.0748e-09 | 2.5891e-09 | 1.2587e-09 | 8.4702e-11 | 31841.039
121864.672 | 1.6815e-08 | 2.4303e-08 | 5.631e-10 | 2.4325e-08 | 2.1031e-08 | 1.0611e-09 | 2.5691e-09 | 1.2299e-09 | 8.3412e-11 | 31853.203
121876.836 | 1.6912e-08 | 2.3948e-08 | 5.4977e-10 | 2.4135e-08 | 2.0749e-08 | 1.0577e-09 | 2.5553e-09 | 1.2186e-09 | 8.3128e-11 | 31865.367
121889.008 | 1.678e-08 | 2.3915e-08 | 5.5551e-10 | 2.4109e-08 | 2.0749e-08 | 1.0647e-09 | 2.5328e-09 | 1.2389e-09 | 8.1784e-11 | 31877.539
121901.172 | 1.6803e-08 | 2.4012e-08 | 5.4697e-10 | 2.411e-08 | 2.0894e-08 | 1.0724e-09 | 2.5467e-09 | 1.2257e-09 | 8.4027e-11 | 31889.703
121913.344 | 1.7144e-08 | 2.4189e-08 | 5.5113e-10 | 2.3939e-08 | 2.0875e-08 | 1.0653e-09 | 2.5326e-09 | 1.2169e-09 | 8.2291e-11 | 31901.875
121925.508 | 1.6969e-08 | 2.4052e-08 | 5.5217e-10 | 2.4325e-08 | 2.0616e-08 | 1.0544e-09 | 2.5331e-09 | 1.2301e-09 | 8.1773e-11 | 31914.039
121937.672 | 1.6741e-08 | 2.4053e-08 | 5.4821e-10 | 2.3806e-08 | 2.0432e-08 | 1.0643e-09 | 2.526e-09 | 1.2202e-09 | 8.1679e-11 | 31926.203
121949.844 | 1.6538e-08 | 2.4268e-08 | 5.4643e-10 | 2.4138e-08 | 2.0696e-08 | 1.054e-09 | 2.5321e-09 | 1.2117e-09 | 8.1358e-11 | 31938.375
121962.008 | 1.6857e-08 | 2.3987e-08 | 5.3911e-10 | 2.3833e-08 | 2.0881e-08 | 1.0407e-09 | 2.4925e-09 | 1.1961e-09 | 7.975e-11 | 31950.539
121974.172 | 1.6528e-08 | 2.3606e-08 | 5.4659e-10 | 2.3993e-08 | 2.0788e-08 | 1.0582e-09 | 2.5261e-09 | 1.2371e-09 | 8.2235e-11 | 31962.703
121986.344 | 1.6909e-08 | 2.4107e-08 | 5.5803e-10 | 2.3928e-08 | 2.0614e-08 | 1.0623e-09 | 2.56e-09 | 1.2382e-09 | 8.2051e-11 | 31974.875
121998.508 | 1.6818e-08 | 2.4328e-08 | 5.6302e-10 | 2.4311e-08 | 2.1016e-08 | 1.0702e-09 | 2.5424e-09 | 1.2247e-09 | 8.4007e-11 | 31987.039
122010.68 | 1.6917e-08 | 2.3953e-08 | 5.6299e-10 | 2.4397e-08 | 2.0808e-08 | 1.0667e-09 | 2.5451e-09 | 1.2374e-09 | 8.3278e-11 | 31999.211
122022.844 | 1.6882e-08 | 2.4408e-08 | 5.6238e-10 | 2.417e-08 | 2.0608e-08 | 1.0746e-09 | 2.5637e-09 | 1.2446e-09 | 8.3076e-11 | 32011.375
122035.008 | 1.6929e-08 | 2.4173e-08 | 5.6517e-10 | 2.4475e-08 | 2.0884e-08 | 1.0778e-09 | 2.5633e-09 | 1.2584e-09 | 8.3074e-11 | 32023.539
122047.18 | 1.6845e-08 | 2.423e-08 | 5.6562e-10 | 2.4379e-08 | 2.096e-08 | 1.057e-09 | 2.553e-09 | 1.2352e-09 | 8.2326e-11 | 32035.711
122059.344 | 1.6789e-08 | 2.4025e-08 | 5.5853e-10 | 2.4222e-08 | 2.0575e-08 | 1.0615e-09 | 2.5258e-09 | 1.2306e-09 | 8.2026e-11 | 32047.875
122071.508 | 1.6817e-08 | 2.3895e-08 | 5.5882e-10 | 2.449e-08 | 2.0892e-08 | 1.072e-09 | 2.5352e-09 | 1.2302e-09 | 8.1896e-11 | 32060.039
122083.68 | 1.7004e-08 | 2.3934e-08 | 5.6223e-10 | 2.4233e-08 | 2.1061e-08 | 1.0773e-09 | 2.5359e-09 | 1.2266e-09 | 8.3109e-11 | 32072.211
122095.844 | 1.6878e-08 | 2.39e-08 | 5.5132e-10 | 2.4149e-08 | 2.0938e-08 | 1.0647e-09 | 2.5729e-09 | 1.2506e-09 | 8.3648e-11 | 32084.375
122108.016 | 1.6936e-08 | 2.4278e-08 | 5.5274e-10 | 2.4541e-08 | 2.106e-08 | 1.0656e-09 | 2.5542e-09 | 1.2381e-09 | 8.2188e-11 | 32096.547
122120.18 | 1.708e-08 | 2.4197e-08 | 5.5791e-10 | 2.4328e-08 | 2.0808e-08 | 1.0643e-09 | 2.5501e-09 | 1.2384e-09 | 8.3542e-11 | 32108.711
122132.344 | 1.7199e-08 | 2.4164e-08 | 5.5132e-10 | 2.4105e-08 | 2.0805e-08 | 1.0615e-09 | 2.5643e-09 | 1.2465e-09 | 8.3554e-11 | 32120.875
122144.516 | 1.6931e-08 | 2.4269e-08 | 5.6736e-10 | 2.4468e-08 | 2.094e-08 | 1.0693e-09 | 2.5739e-09 | 1.2281e-09 | 8.297e-11 | 32133.047
122156.68 | 1.7055e-08 | 2.4432e-08 | 5.5638e-10 | 2.43e-08 | 2.0929e-08 | 1.0587e-09 | 2.5651e-09 | 1.2307e-09 | 8.1839e-11 | 32145.211
122168.844 | 1.6705e-08 | 2.4252e-08 | 5.5014e-10 | 2.4109e-08 | 2.0596e-08 | 1.0671e-09 | 2.534e-09 | 1.2309e-09 | 8.2341e-11 | 32157.375
122181.016 | 1.6907e-08 | 2.4139e-08 | 5.4244e-10 | 2.3813e-08 | 2.0543e-08 | 1.0501e-09 | 2.4861e-09 | 1.1921e-09 | 8.0962e-11 | 32169.547
122193.18 | 1.6844e-08 | 2.3892e-08 | 5.4041e-10 | 2.3769e-08 | 2.0667e-08 | 1.0538e-09 | 2.5008e-09 | 1.2029e-09 | 8.1069e-11 | 32181.711
122205.352 | 1.6763e-08 | 2.4071e-08 | 5.3963e-10 | 2.4065e-08 | 2.0743e-08 | 1.0526e-09 | 2.5024e-09 | 1.2127e-09 | 8.1549e-11 | 32193.883
122217.516 | 1.7157e-08 | 2.3956e-08 | 5.5054e-10 | 2.3816e-08 | 2.058e-08 | 1.0613e-09 | 2.5033e-09 | 1.2045e-09 | 8.1877e-11 | 32206.047
122229.68 | 1.7201e-08 | 2.423e-08 | 5.4914e-10 | 2.4152e-08 | 2.0993e-08 | 1.0553e-09 | 2.4828e-09 | 1.2159e-09 | 8.1385e-11 | 32218.211
122241.852 | 1.7013e-08 | 2.4467e-08 | 5.5176e-10 | 2.4559e-08 | 2.0787e-08 | 1.0674e-09 | 2.5587e-09 | 1.2299e-09 | 8.34e-11 | 32230.383
122254.016 | 1.7072e-08 | 2.4292e-08 | 5.6435e-10 | 2.461e-08 | 2.096e-08 | 1.0721e-09 | 2.5714e-09 | 1.2377e-09 | 8.3532e-11 | 32242.547
122266.18 | 1.7074e-08 | 2.419e-08 | 5.5494e-10 | 2.4441e-08 | 2.1009e-08 | 1.0664e-09 | 2.5015e-09 | 1.2354e-09 | 8.3177e-11 | 32254.711
122278.352 | 1.6799e-08 | 2.3822e-08 | 5.5577e-10 | 2.3939e-08 | 2.0703e-08 | 1.0704e-09 | 2.5198e-09 | 1.2383e-09 | 8.3539e-11 | 32266.883
122290.516 | 1.6836e-08 | 2.407e-08 | 5.5198e-10 | 2.4113e-08 | 2.0938e-08 | 1.0633e-09 | 2.5435e-09 | 1.2273e-09 | 8.2491e-11 | 32279.047
122302.688 | 1.6562e-08 | 2.4174e-08 | 5.5666e-10 | 2.4306e-08 | 2.077e-08 | 1.0733e-09 | 2.5398e-09 | 1.2246e-09 | 8.3082e-11 | 32291.219
122314.852 | 1.6758e-08 | 2.4095e-08 | 5.4873e-10 | 2.4521e-08 | 2.0662e-08 | 1.0595e-09 | 2.5517e-09 | 1.2316e-09 | 8.1674e-11 | 32303.383
122327.016 | 1.699e-08 | 2.4122e-08 | 5.4966e-10 | 2.3996e-08 | 2.0564e-08 | 1.0609e-09 | 2.5049e-09 | 1.2283e-09 | 8.1766e-11 | 32315.547
122339.188 | 1.677e-08 | 2.3931e-08 | 5.3419e-10 | 2.4162e-08 | 2.0545e-08 | 1.0557e-09 | 2.5373e-09 | 1.2309e-09 | 8.2521e-11 | 32327.719
122351.352 | 1.6993e-08 | 2.4393e-08 | 5.5604e-10 | 2.4314e-08 | 2.0813e-08 | 1.0692e-09 | 2.5472e-09 | 1.2275e-09 | 8.3472e-11 | 32339.883
122363.516 | 1.6868e-08 | 2.4415e-08 | 5.529e-10 | 2.4124e-08 | 2.0914e-08 | 1.0719e-09 | 2.5724e-09 | 1.2352e-09 | 8.3496e-11 | 32352.047
122375.688 | 1.6877e-08 | 2.4213e-08 | 5.4675e-10 | 2.4088e-08 | 2.0579e-08 | 1.0683e-09 | 2.5376e-09 | 1.2232e-09 | 8.234e-11 | 32364.219
122387.852 | 1.6745e-08 | 2.4117e-08 | 5.4613e-10 | 2.3912e-08 | 2.0591e-08 | 1.062e-09 | 2.5679e-09 | 1.2214e-09 | 8.2606e-11 | 32376.383
122400.023 | 1.6772e-08 | 2.4689e-08 | 5.5955e-10 | 2.4522e-08 | 2.087e-08 | 1.0654e-09 | 2.5458e-09 | 1.2398e-09 | 8.2427e-11 | 32388.554
122412.188 | 1.6707e-08 | 2.4004e-08 | 5.5465e-10 | 2.405e-08 | 2.0699e-08 | 1.0682e-09 | 2.529e-09 | 1.2242e-09 | 8.1985e-11 | 32400.719
122424.352 | 1.6948e-08 | 2.4144e-08 | 5.5777e-10 | 2.437e-08 | 2.0785e-08 | 1.0519e-09 | 2.572e-09 | 1.2424e-09 | 8.3227e-11 | 32412.883
122436.523 | 1.6819e-08 | 2.4092e-08 | 5.5529e-10 | 2.4232e-08 | 2.0959e-08 | 1.0669e-09 | 2.5337e-09 | 1.2253e-09 | 8.2331e-11 | 32425.054
122448.688 | 1.6906e-08 | 2.424e-08 | 5.4902e-10 | 2.4311e-08 | 2.1008e-08 | 1.0687e-09 | 2.5418e-09 | 1.2388e-09 | 8.3092e-11 | 32437.219
122460.852 | 1.6982e-08 | 2.4155e-08 | 5.5431e-10 | 2.4248e-08 | 2.1123e-08 | 1.0568e-09 | 2.5453e-09 | 1.2193e-09 | 8.2399e-11 | 32449.383
122473.023 | 1.6847e-08 | 2.4147e-08 | 5.4277e-10 | 2.4176e-08 | 2.108e-08 | 1.0543e-09 | 2.5398e-09 | 1.2156e-09 | 8.2082e-11 | 32461.554
122485.188 | 1.6989e-08 | 2.4221e-08 | 5.5018e-10 | 2.3963e-08 | 2.0858e-08 | 1.0645e-09 | 2.5409e-09 | 1.2267e-09 | 8.2918e-11 | 32473.719
122497.359 | 1.6911e-08 | 2.4205e-08 | 5.4612e-10 | 2.4232e-08 | 2.0591e-08 | 1.056e-09 | 2.5392e-09 | 1.2356e-09 | 8.207e-11 | 32485.89
122509.523 | 1.6849e-08 | 2.401e-08 | 5.5243e-10 | 2.4818e-08 | 2.0815e-08 | 1.069e-09 | 2.5568e-09 | 1.2339e-09 | 8.3372e-11 | 32498.054
122521.688 | 1.7426e-08 | 2.4247e-08 | 5.5804e-10 | 2.4424e-08 | 2.072e-08 | 1.0645e-09 | 2.535e-09 | 1.2312e-09 | 8.1744e-11 | 32510.219
122533.859 | 1.6933e-08 | 2.4136e-08 | 5.4245e-10 | 2.4146e-08 | 2.0795e-08 | 1.0597e-09 | 2.5446e-09 | 1.2117e-09 | 8.2429e-11 | 32522.39
122546.023 | 1.6893e-08 | 2.4217e-08 | 5.5324e-10 | 2.4524e-08 | 2.0788e-08 | 1.0698e-09 | 2.5408e-09 | 1.2214e-09 | 8.2734e-11 | 32534.554
122558.188 | 1.6834e-08 | 2.4279e-08 | 5.5137e-10 | 2.4371e-08 | 2.0616e-08 | 1.0537e-09 | 2.5684e-09 | 1.2361e-09 | 8.2893e-11 | 32546.719
122570.359 | 1.6682e-08 | 2.4006e-08 | 5.5035e-10 | 2.4455e-08 | 2.0907e-08 | 1.0594e-09 | 2.5426e-09 | 1.2404e-09 | 8.2274e-11 | 32558.89
122582.523 | 1.6883e-08 | 2.3893e-08 | 5.5043e-10 | 2.4028e-08 | 2.0909e-08 | 1.059e-09 | 2.5224e-09 | 1.2277e-09 | 8.0951e-11 | 32571.054
122594.695 | 1.6823e-08 | 2.3936e-08 | 5.4044e-10 | 2.3676e-08 | 2.0583e-08 | 1.0553e-09 | 2.5118e-09 | 1.22e-09 | 8.1988e-11 | 32583.226
122606.859 | 1.6506e-08 | 2.3977e-08 | 5.4555e-10 | 2.3955e-08 | 2.0568e-08 | 1.0501e-09 | 2.4962e-09 | 1.2171e-09 | 8.1576e-11 | 32595.39
122619.023 | 1.723e-08 | 2.4015e-08 | 5.4119e-10 | 2.3925e-08 | 2.0835e-08 | 1.0571e-09 | 2.5029e-09 | 1.2163e-09 | 8.1221e-11 | 32607.554
122631.195 | 1.6914e-08 | 2.3992e-08 | 5.4682e-10 | 2.3774e-08 | 2.0437e-08 | 1.0469e-09 | 2.503e-09 | 1.2186e-09 | 8.1783e-11 | 32619.726
122643.359 | 1.6884e-08 | 2.3894e-08 | 5.4788e-10 | 2.3485e-08 | 2.0431e-08 | 1.0509e-09 | 2.5031e-09 | 1.202e-09 | 8.1679e-11 | 32631.89
122655.523 | 1.6963e-08 | 2.4062e-08 | 5.4505e-10 | 2.3901e-08 | 2.0564e-08 | 1.0461e-09 | 2.491e-09 | 1.2108e-09 | 8.162e-11 | 32644.054
122667.695 | 1.7067e-08 | 2.3982e-08 | 5.432e-10 | 2.3724e-08 | 2.0536e-08 | 1.0524e-09 | 2.5274e-09 | 1.211e-09 | 8.1599e-11 | 32656.226
122679.859 | 1.7152e-08 | 2.3904e-08 | 5.4401e-10 | 2.3662e-08 | 2.0781e-08 | 1.0517e-09 | 2.5005e-09 | 1.1914e-09 | 7.9777e-11 | 32668.39
122692.031 | 1.7056e-08 | 2.4065e-08 | 5.4082e-10 | 2.3265e-08 | 2.0686e-08 | 1.021e-09 | 2.4668e-09 | 1.1695e-09 | 7.9987e-11 | 32680.562
122704.195 | 1.6916e-08 | 2.3819e-08 | 5.417e-10 | 2.3663e-08 | 2.0209e-08 | 1.0501e-09 | 2.4971e-09 | 1.2108e-09 | 8.1116e-11 | 32692.726
122716.359 | 1.6958e-08 | 2.3797e-08 | 5.4477e-10 | 2.3918e-08 | 2.0544e-08 | 1.061e-09 | 2.51e-09 | 1.2057e-09 | 8.1525e-11 | 32704.89
122728.531 | 1.6668e-08 | 2.3887e-08 | 5.4239e-10 | 2.406e-08 | 2.0565e-08 | 1.0642e-09 | 2.5292e-09 | 1.2281e-09 | 8.1992e-11 | 32717.062
122740.695 | 1.6675e-08 | 2.4156e-08 | 5.4743e-10 | 2.3895e-08 | 2.0403e-08 | 1.0603e-09 | 2.5268e-09 | 1.2354e-09 | 8.1675e-11 | 32729.226
122752.859 | 1.6936e-08 | 2.4028e-08 | 5.4934e-10 | 2.4156e-08 | 2.1035e-08 | 1.0575e-09 | 2.5284e-09 | 1.22e-09 | 8.1931e-11 | 32741.39
122765.031 | 1.6861e-08 | 2.3921e-08 | 5.5601e-10 | 2.4162e-08 | 2.0918e-08 | 1.0594e-09 | 2.4874e-09 | 1.2257e-09 | 8.137e-11 | 32753.562
122777.195 | 1.6895e-08 | 2.3942e-08 | 5.5209e-10 | 2.3977e-08 | 2.0776e-08 | 1.0555e-09 | 2.5268e-09 | 1.2146e-09 | 8.1277e-11 | 32765.726
122789.367 | 1.6707e-08 | 2.3878e-08 | 5.4109e-10 | 2.4006e-08 | 2.0851e-08 | 1.0537e-09 | 2.5308e-09 | 1.2361e-09 | 8.1135e-11 | 32777.898
122801.531 | 1.6822e-08 | 2.3837e-08 | 5.429e-10 | 2.391e-08 | 2.0638e-08 | 1.0821e-09 | 2.5508e-09 | 1.2241e-09 | 8.1775e-11 | 32790.062
122813.695 | 1.6496e-08 | 2.3855e-08 | 5.5174e-10 | 2.4138e-08 | 2.066e-08 | 1.0883e-09 | 2.5426e-09 | 1.2342e-09 | 8.2315e-11 | 32802.226
122825.867 | 1.6774e-08 | 2.4318e-08 | 5.5184e-10 | 2.4397e-08 | 2.0745e-08 | 1.1005e-09 | 2.539e-09 | 1.2276e-09 | 8.2622e-11 | 32814.398
122838.031 | 1.7482e-08 | 2.427e-08 | 5.5319e-10 | 2.4305e-08 | 2.0773e-08 | 1.0846e-09 | 2.5478e-09 | 1.2318e-09 | 8.2772e-11 | 32826.562
122850.195 | 1.7044e-08 | 2.4023e-08 | 5.5271e-10 | 2.4145e-08 | 2.0767e-08 | 1.0868e-09 | 2.5065e-09 | 1.2301e-09 | 8.2198e-11 | 32838.726
122862.367 | 1.6812e-08 | 2.4097e-08 | 5.5835e-10 | 2.3735e-08 | 2.0482e-08 | 1.0775e-09 | 2.4937e-09 | 1.2163e-09 | 8.2102e-11 | 32850.898
122874.531 | 1.6685e-08 | 2.3682e-08 | 5.4384e-10 | 2.3948e-08 | 2.0518e-08 | 1.0728e-09 | 2.506e-09 | 1.2062e-09 | 8.145e-11 | 32863.062
122886.703 | 1.6796e-08 | 2.4086e-08 | 5.4631e-10 | 2.3736e-08 | 2.0431e-08 | 1.0605e-09 | 2.4562e-09 | 1.1994e-09 | 8.03e-11 | 32875.234
122898.867 | 1.6607e-08 | 2.3809e-08 | 5.3274e-10 | 2.3476e-08 | 2.0307e-08 | 1.0622e-09 | 2.4539e-09 | 1.2036e-09 | 7.9547e-11 | 32887.398
122911.031 | 1.6709e-08 | 2.3907e-08 | 5.6264e-10 | 2.3875e-08 | 2.0595e-08 | 1.2349e-09 | 2.527e-09 | 1.2246e-09 | 8.2449e-11 | 32899.562
122923.203 | 1.6926e-08 | 2.3458e-08 | 5.7325e-10 | 2.3989e-08 | 2.0631e-08 | 1.2542e-09 | 2.5462e-09 | 1.2294e-09 | 8.3061e-11 | 32911.734
122935.367 | 1.6788e-08 | 2.3989e-08 | 5.6531e-10 | 2.4225e-08 | 2.0569e-08 | 1.2529e-09 | 2.5015e-09 | 1.208e-09 | 8.1819e-11 | 32923.898
122947.531 | 1.6879e-08 | 2.3672e-08 | 5.7374e-10 | 2.4023e-08 | 2.0428e-08 | 1.2447e-09 | 2.5134e-09 | 1.218e-09 | 8.3501e-11 | 32936.062
122959.703 | 1.6912e-08 | 2.3895e-08 | 5.6928e-10 | 2.4225e-08 | 2.0682e-08 | 1.2615e-09 | 2.549e-09 | 1.2249e-09 | 8.201e-11 | 32948.234
122971.867 | 1.6691e-08 | 2.3669e-08 | 5.6673e-10 | 2.4192e-08 | 2.0549e-08 | 1.2527e-09 | 2.5435e-09 | 1.2235e-09 | 8.1678e-11 | 32960.398
122984.039 | 1.692e-08 | 2.3909e-08 | 5.7015e-10 | 2.4495e-08 | 2.0679e-08 | 1.267e-09 | 2.5588e-09 | 1.2314e-09 | 8.3091e-11 | 32972.57
122996.203 | 1.7013e-08 | 2.3871e-08 | 5.7103e-10 | 2.4435e-08 | 2.0978e-08 | 1.2416e-09 | 2.5291e-09 | 1.2268e-09 | 8.3422e-11 | 32984.734
123008.367 | 1.7041e-08 | 2.375e-08 | 5.8041e-10 | 2.4103e-08 | 2.0545e-08 | 1.2404e-09 | 2.5115e-09 | 1.2184e-09 | 8.2961e-11 | 32996.898
123020.539 | 1.6669e-08 | 2.3821e-08 | 5.6181e-10 | 2.3951e-08 | 2.0572e-08 | 1.238e-09 | 2.4764e-09 | 1.2112e-09 | 8.2339e-11 | 33009.07
123032.703 | 1.6882e-08 | 2.3873e-08 | 5.6762e-10 | 2.3688e-08 | 2.0551e-08 | 1.2293e-09 | 2.499e-09 | 1.2161e-09 | 8.182e-11 | 33021.234
123044.867 | 1.6932e-08 | 2.4041e-08 | 5.6335e-10 | 2.3947e-08 | 2.0713e-08 | 1.2477e-09 | 2.5088e-09 | 1.207e-09 | 8.2698e-11 | 33033.398
123057.039 | 1.7004e-08 | 2.3732e-08 | 5.6918e-10 | 2.3807e-08 | 2.0525e-08 | 1.251e-09 | 2.4978e-09 | 1.2071e-09 | 8.3227e-11 | 33045.57
123069.203 | 1.7046e-08 | 2.4059e-08 | 5.7351e-10 | 2.4443e-08 | 2.09e-08 | 1.267e-09 | 2.5174e-09 | 1.2337e-09 | 8.3957e-11 | 33057.734
123081.375 | 1.6956e-08 | 2.3846e-08 | 5.7821e-10 | 2.4208e-08 | 2.0799e-08 | 1.2496e-09 | 2.5544e-09 | 1.2219e-09 | 8.3171e-11 | 33069.906
123093.539 | 1.6808e-08 | 2.394e-08 | 5.7222e-10 | 2.4568e-08 | 2.0973e-08 | 1.2481e-09 | 2.5422e-09 | 1.2284e-09 | 8.2548e-11 | 33082.07
123105.703 | 1.7179e-08 | 2.4172e-08 | 5.6925e-10 | 2.3841e-08 | 2.0575e-08 | 1.2447e-09 | 2.5027e-09 | 1.2131e-09 | 8.2267e-11 | 33094.234
123117.875 | 1.6747e-08 | 2.3661e-08 | 5.6927e-10 | 2.3728e-08 | 2.061e-08 | 1.2423e-09 | 2.4919e-09 | 1.2002e-09 | 8.1409e-11 | 33106.406
123130.039 | 1.685e-08 | 2.367e-08 | 5.5533e-10 | 2.3782e-08 | 2.0527e-08 | 1.2318e-09 | 2.4702e-09 | 1.2039e-09 | 8.0461e-11 | 33118.57
123142.203 | 1.6723e-08 | 2.3415e-08 | 5.5669e-10 | 2.3312e-08 | 2.0369e-08 | 1.2262e-09 | 2.4764e-09 | 1.1897e-09 | 8.0007e-11 | 33130.734
123154.375 | 1.7046e-08 | 2.357e-08 | 5.6919e-10 | 2.3706e-08 | 2.0451e-08 | 1.245e-09 | 2.5124e-09 | 1.2195e-09 | 8.256e-11 | 33142.906
123166.539 | 1.6955e-08 | 2.3593e-08 | 5.6276e-10 | 2.4193e-08 | 2.0619e-08 | 1.2446e-09 | 2.499e-09 | 1.215e-09 | 8.1621e-11 | 33155.07
123178.711 | 1.6896e-08 | 2.374e-08 | 5.6393e-10 | 2.3667e-08 | 2.0352e-08 | 1.2565e-09 | 2.5209e-09 | 1.2062e-09 | 8.2706e-11 | 33167.242
123190.875 | 1.6933e-08 | 2.3902e-08 | 5.6954e-10 | 2.3934e-08 | 2.0573e-08 | 1.2569e-09 | 2.5304e-09 | 1.1994e-09 | 8.2008e-11 | 33179.406
123203.039 | 1.6793e-08 | 2.3658e-08 | 5.6635e-10 | 2.3901e-08 | 2.0588e-08 | 1.2424e-09 | 2.5249e-09 | 1.2127e-09 | 8.2715e-11 | 33191.57
123215.211 | 1.6896e-08 | 2.3719e-08 | 5.7372e-10 | 2.417e-08 | 2.0734e-08 | 1.2513e-09 | 2.5215e-09 | 1.2139e-09 | 8.1659e-11 | 33203.742
123227.375 | 1.6764e-08 | 2.4056e-08 | 5.6085e-10 | 2.4348e-08 | 2.086e-08 | 1.2542e-09 | 2.5294e-09 | 1.2161e-09 | 8.3131e-11 | 33215.906
123239.547 | 1.68e-08 | 2.3717e-08 | 5.6685e-10 | 2.3883e-08 | 2.0643e-08 | 1.2416e-09 | 2.5165e-09 | 1.2172e-09 | 8.2078e-11 | 33228.078
123251.711 | 1.6793e-08 | 2.3857e-08 | 5.6202e-10 | 2.3807e-08 | 2.0419e-08 | 1.2379e-09 | 2.4741e-09 | 1.1935e-09 | 8.2173e-11 | 33240.242
123263.875 | 1.6703e-08 | 2.3535e-08 | 5.5402e-10 | 2.3691e-08 | 2.0448e-08 | 1.2281e-09 | 2.4792e-09 | 1.1989e-09 | 8.1344e-11 | 33252.406
123276.047 | 1.6484e-08 | 2.379e-08 | 5.5822e-10 | 2.3655e-08 | 2.0541e-08 | 1.2288e-09 | 2.4617e-09 | 1.2033e-09 | 8.0918e-11 | 33264.578
123288.211 | 1.6887e-08 | 2.3686e-08 | 5.5631e-10 | 2.3496e-08 | 2.0435e-08 | 1.2334e-09 | 2.4971e-09 | 1.1958e-09 | 8.2055e-11 | 33276.742
123300.375 | 1.6616e-08 | 2.3451e-08 | 5.6305e-10 | 2.4059e-08 | 2.0396e-08 | 1.2308e-09 | 2.4972e-09 | 1.2236e-09 | 8.2101e-11 | 33288.906
123312.547 | 1.6725e-08 | 2.3701e-08 | 5.6037e-10 | 2.396e-08 | 2.0455e-08 | 1.2194e-09 | 2.5021e-09 | 1.2078e-09 | 8.2149e-11 | 33301.078
123324.711 | 1.6676e-08 | 2.3695e-08 | 5.6032e-10 | 2.3903e-08 | 2.0442e-08 | 1.2369e-09 | 2.5168e-09 | 1.2069e-09 | 8.1112e-11 | 33313.242
123336.883 | 1.6811e-08 | 2.373e-08 | 5.6104e-10 | 2.378e-08 | 2.0235e-08 | 1.2294e-09 | 2.485e-09 | 1.2053e-09 | 8.1915e-11 | 33325.414
123349.047 | 1.6558e-08 | 2.3715e-08 | 5.6537e-10 | 2.3342e-08 | 2.0534e-08 | 1.2229e-09 | 2.4772e-09 | 1.2e-09 | 8.1338e-11 | 33337.578
123361.211 | 1.675e-08 | 2.3405e-08 | 5.523e-10 | 2.3501e-08 | 2.0351e-08 | 1.22e-09 | 2.5151e-09 | 1.2009e-09 | 8.0928e-11 | 33349.742
123373.383 | 1.6667e-08 | 2.3539e-08 | 5.5887e-10 | 2.3728e-08 | 2.0549e-08 | 1.2248e-09 | 2.4988e-09 | 1.2092e-09 | 8.0863e-11 | 33361.914
123385.547 | 1.6876e-08 | 2.3813e-08 | 5.6906e-10 | 2.3978e-08 | 2.0503e-08 | 1.2312e-09 | 2.519e-09 | 1.2167e-09 | 8.2777e-11 | 33374.078
123397.711 | 1.7039e-08 | 2.3603e-08 | 5.5875e-10 | 2.3751e-08 | 2.0461e-08 | 1.2328e-09 | 2.4896e-09 | 1.2142e-09 | 8.2218e-11 | 33386.242
123409.883 | 1.6869e-08 | 2.3853e-08 | 5.6239e-10 | 2.3399e-08 | 2.0359e-08 | 1.2277e-09 | 2.4914e-09 | 1.2042e-09 | 8.1668e-11 | 33398.414
123422.047 | 1.6811e-08 | 2.3369e-08 | 5.6083e-10 | 2.3898e-08 | 2.0468e-08 | 1.2378e-09 | 2.5179e-09 | 1.2189e-09 | 8.1996e-11 | 33410.578
123434.219 | 1.6653e-08 | 2.3613e-08 | 5.6456e-10 | 2.3707e-08 | 2.0477e-08 | 1.2207e-09 | 2.4925e-09 | 1.2121e-09 | 8.1756e-11 | 33422.75
123446.383 | 1.6751e-08 | 2.3674e-08 | 5.6112e-10 | 2.4025e-08 | 2.0635e-08 | 1.2334e-09 | 2.5027e-09 | 1.1929e-09 | 8.0676e-11 | 33434.914
123458.547 | 1.6575e-08 | 2.3711e-08 | 5.6268e-10 | 2.3732e-08 | 2.0409e-08 | 1.2278e-09 | 2.4861e-09 | 1.1965e-09 | 8.0567e-11 | 33447.078
123470.719 | 1.6598e-08 | 2.3539e-08 | 5.5973e-10 | 2.3777e-08 | 2.042e-08 | 1.2203e-09 | 2.5357e-09 | 1.2096e-09 | 8.1037e-11 | 33459.25
123482.883 | 1.6685e-08 | 2.3529e-08 | 5.5403e-10 | 2.3711e-08 | 2.0205e-08 | 1.2253e-09 | 2.5095e-09 | 1.198e-09 | 8.1168e-11 | 33471.414
123495.047 | 1.6613e-08 | 2.3656e-08 | 5.6519e-10 | 2.3834e-08 | 2.0583e-08 | 1.2099e-09 | 2.5018e-09 | 1.1931e-09 | 8.1648e-11 | 33483.578
123507.219 | 1.6528e-08 | 2.3872e-08 | 5.566e-10 | 2.3616e-08 | 2.0469e-08 | 1.223e-09 | 2.5319e-09 | 1.2262e-09 | 8.2197e-11 | 33495.75
123519.383 | 1.6984e-08 | 2.388e-08 | 5.6719e-10 | 2.423e-08 | 2.0657e-08 | 1.2206e-09 | 2.5389e-09 | 1.2226e-09 | 8.2612e-11 | 33507.914
123531.555 | 1.6897e-08 | 2.4049e-08 | 5.7231e-10 | 2.3973e-08 | 2.0404e-08 | 1.2251e-09 | 2.5111e-09 | 1.2131e-09 | 8.2864e-11 | 33520.086
123543.719 | 1.6992e-08 | 2.3871e-08 | 5.6681e-10 | 2.3844e-08 | 2.0514e-08 | 1.2428e-09 | 2.5253e-09 | 1.22e-09 | 8.2064e-11 | 33532.25
123555.883 | 1.6741e-08 | 2.3779e-08 | 5.6938e-10 | 2.4304e-08 | 2.0743e-08 | 1.2149e-09 | 2.4907e-09 | 1.1931e-09 | 8.1954e-11 | 33544.414
123568.055 | 1.687e-08 | 2.3555e-08 | 5.5738e-10 | 2.3655e-08 | 2.054e-08 | 1.2108e-09 | 2.4853e-09 | 1.2078e-09 | 8.1491e-11 | 33556.586
123580.219 | 1.6801e-08 | 2.3851e-08 | 5.6329e-10 | 2.3886e-08 | 2.0833e-08 | 1.201e-09 | 2.4824e-09 | 1.2102e-09 | 8.2402e-11 | 33568.75
123592.383 | 1.666e-08 | 2.3895e-08 | 5.633e-10 | 2.3781e-08 | 2.0617e-08 | 1.2122e-09 | 2.5303e-09 | 1.2128e-09 | 8.2421e-11 | 33580.914
123604.555 | 1.6993e-08 | 2.3653e-08 | 5.656e-10 | 2.4117e-08 | 2.0718e-08 | 1.2178e-09 | 2.4811e-09 | 1.2019e-09 | 8.157e-11 | 33593.086
123616.719 | 1.6603e-08 | 2.3588e-08 | 5.5326e-10 | 2.3597e-08 | 2.0556e-08 | 1.1945e-09 | 2.4886e-09 | 1.1957e-09 | 8.0306e-11 | 33605.25
123628.891 | 1.6701e-08 | 2.3558e-08 | 5.5178e-10 | 2.3484e-08 | 2.0555e-08 | 1.1886e-09 | 2.5058e-09 | 1.1977e-09 | 8.1086e-11 | 33617.422
123641.055 | 1.6721e-08 | 2.3772e-08 | 5.5858e-10 | 2.365e-08 | 2.0575e-08 | 1.1871e-09 | 2.5018e-09 | 1.1975e-09 | 8.1706e-11 | 33629.586
123653.219 | 1.7004e-08 | 2.3508e-08 | 5.5834e-10 | 2.3805e-08 | 2.041e-08 | 1.1978e-09 | 2.4828e-09 | 1.1853e-09 | 8.1628e-11 | 33641.75
123665.391 | 1.6801e-08 | 2.3624e-08 | 5.5496e-10 | 2.3503e-08 | 2.0374e-08 | 1.1981e-09 | 2.4597e-09 | 1.1968e-09 | 8.0936e-11 | 33653.922
123677.555 | 1.6928e-08 | 2.3657e-08 | 5.5884e-10 | 2.3648e-08 | 2.023e-08 | 1.1865e-09 | 2.4819e-09 | 1.1935e-09 | 8.1451e-11 | 33666.086
123689.719 | 1.6966e-08 | 2.3778e-08 | 5.5216e-10 | 2.3591e-08 | 2.0073e-08 | 1.195e-09 | 2.4721e-09 | 1.197e-09 | 7.9902e-11 | 33678.25
123701.891 | 1.6842e-08 | 2.3555e-08 | 5.5319e-10 | 2.3615e-08 | 2.0401e-08 | 1.2003e-09 | 2.4756e-09 | 1.1896e-09 | 8.1263e-11 | 33690.422
123714.055 | 1.6959e-08 | 2.3468e-08 | 5.525e-10 | 2.3594e-08 | 2.0452e-08 | 1.1965e-09 | 2.4757e-09 | 1.196e-09 | 8.2623e-11 | 33702.586
123726.227 | 1.6726e-08 | 2.3559e-08 | 5.5481e-10 | 2.3304e-08 | 2.0411e-08 | 1.1936e-09 | 2.5098e-09 | 1.1942e-09 | 8.3094e-11 | 33714.758
123738.391 | 1.6807e-08 | 2.3392e-08 | 5.5781e-10 | 2.3786e-08 | 2.0367e-08 | 1.207e-09 | 2.4929e-09 | 1.2082e-09 | 8.2102e-11 | 33726.922
123750.555 | 1.6822e-08 | 2.3528e-08 | 5.5383e-10 | 2.4041e-08 | 2.0512e-08 | 1.2015e-09 | 2.5325e-09 | 1.196e-09 | 8.2379e-11 | 33739.086
123762.727 | 1.6744e-08 | 2.3719e-08 | 5.5482e-10 | 2.3771e-08 | 2.0268e-08 | 1.2024e-09 | 2.5122e-09 | 1.2036e-09 | 8.1355e-11 | 33751.258
123774.891 | 1.6865e-08 | 2.3838e-08 | 5.6022e-10 | 2.3522e-08 | 2.0699e-08 | 1.2013e-09 | 2.5003e-09 | 1.21e-09 | 8.1419e-11 | 33763.422
123787.055 | 1.6813e-08 | 2.3687e-08 | 5.5197e-10 | 2.366e-08 | 2.0193e-08 | 1.1916e-09 | 2.4763e-09 | 1.1977e-09 | 8.0942e-11 | 33775.586
123799.227 | 1.6717e-08 | 2.3719e-08 | 5.5991e-10 | 2.3386e-08 | 2.0409e-08 | 1.1846e-09 | 2.5123e-09 | 1.1917e-09 | 8.1688e-11 | 33787.758
123811.391 | 1.6559e-08 | 2.355e-08 | 5.4889e-10 | 2.3524e-08 | 2.0592e-08 | 1.1985e-09 | 2.4822e-09 | 1.1842e-09 | 8.1055e-11 | 33799.922
123823.563 | 1.6687e-08 | 2.355e-08 | 5.4864e-10 | 2.3555e-08 | 2.0211e-08 | 1.2001e-09 | 2.4911e-09 | 1.1883e-09 | 8.101e-11 | 33812.094
123835.727 | 1.6555e-08 | 2.3502e-08 | 5.528e-10 | 2.3552e-08 | 2.0525e-08 | 1.1879e-09 | 2.4945e-09 | 1.1817e-09 | 8.0898e-11 | 33824.258
123847.891 | 1.6411e-08 | 2.3389e-08 | 5.4884e-10 | 2.3525e-08 | 2.0494e-08 | 1.199e-09 | 2.5013e-09 | 1.2088e-09 | 8.2347e-11 | 33836.422
123860.063 | 1.7059e-08 | 2.3585e-08 | 5.5687e-10 | 2.3771e-08 | 2.0419e-08 | 1.1949e-09 | 2.4837e-09 | 1.2022e-09 | 8.2399e-11 | 33848.594
123872.227 | 1.6775e-08 | 2.3733e-08 | 5.5481e-10 | 2.3569e-08 | 2.034e-08 | 1.1871e-09 | 2.4959e-09 | 1.1889e-09 | 8.1683e-11 | 33860.758
123884.391 | 1.6926e-08 | 2.366e-08 | 5.5377e-10 | 2.35e-08 | 2.0544e-08 | 1.196e-09 | 2.4992e-09 | 1.2142e-09 | 8.239e-11 | 33872.922
123896.563 | 1.6766e-08 | 2.3776e-08 | 5.5991e-10 | 2.3855e-08 | 2.0439e-08 | 1.1947e-09 | 2.5165e-09 | 1.2186e-09 | 8.274e-11 | 33885.094
123908.727 | 1.7145e-08 | 2.3818e-08 | 5.6642e-10 | 2.3837e-08 | 2.064e-08 | 1.2115e-09 | 2.5074e-09 | 1.2189e-09 | 8.2398e-11 | 33897.258
123920.898 | 1.6918e-08 | 2.4195e-08 | 5.6794e-10 | 2.3905e-08 | 2.048e-08 | 1.2039e-09 | 2.509e-09 | 1.2091e-09 | 8.3768e-11 | 33909.429
123933.063 | 1.6923e-08 | 2.3772e-08 | 5.6417e-10 | 2.4167e-08 | 2.0549e-08 | 1.2144e-09 | 2.5279e-09 | 1.2334e-09 | 8.2847e-11 | 33921.594
123945.227 | 1.6938e-08 | 2.3814e-08 | 5.6745e-10 | 2.3891e-08 | 2.0509e-08 | 1.2045e-09 | 2.5149e-09 | 1.2199e-09 | 8.2989e-11 | 33933.758
123957.398 | 1.6894e-08 | 2.3913e-08 | 5.6079e-10 | 2.3835e-08 | 2.0555e-08 | 1.2053e-09 | 2.5113e-09 | 1.2187e-09 | 8.2307e-11 | 33945.929
123969.563 | 1.6861e-08 | 2.372e-08 | 5.5929e-10 | 2.3755e-08 | 2.0531e-08 | 1.1981e-09 | 2.4965e-09 | 1.2129e-09 | 8.2324e-11 | 33958.094
123981.727 | 1.6675e-08 | 2.3857e-08 | 5.5791e-10 | 2.3669e-08 | 2.0598e-08 | 1.1982e-09 | 2.4971e-09 | 1.2031e-09 | 8.1557e-11 | 33970.258
123993.898 | 1.6896e-08 | 2.3542e-08 | 5.5835e-10 | 2.3781e-08 | 2.0454e-08 | 1.1951e-09 | 2.5134e-09 | 1.2079e-09 | 8.1468e-11 | 33982.429
124006.063 | 1.6877e-08 | 2.353e-08 | 5.6584e-10 | 2.3868e-08 | 2.0469e-08 | 1.199e-09 | 2.5094e-09 | 1.2079e-09 | 8.202e-11 | 33994.594
124018.234 | 1.6567e-08 | 2.3452e-08 | 5.5222e-10 | 2.3939e-08 | 2.0549e-08 | 1.1889e-09 | 2.5099e-09 | 1.2021e-09 | 8.1854e-11 | 34006.765
124030.398 | 1.657e-08 | 2.404e-08 | 5.6098e-10 | 2.3974e-08 | 2.0595e-08 | 1.1999e-09 | 2.4896e-09 | 1.2134e-09 | 8.0998e-11 | 34018.929
124042.563 | 1.6788e-08 | 2.3742e-08 | 5.6358e-10 | 2.36e-08 | 2.0504e-08 | 1.194e-09 | 2.4757e-09 | 1.2079e-09 | 8.1377e-11 | 34031.094
124054.734 | 1.678e-08 | 2.396e-08 | 5.5972e-10 | 2.3936e-08 | 2.0557e-08 | 1.203e-09 | 2.5045e-09 | 1.216e-09 | 8.2947e-11 | 34043.265
124066.898 | 1.7013e-08 | 2.3985e-08 | 5.6417e-10 | 2.4186e-08 | 2.0541e-08 | 1.2024e-09 | 2.5252e-09 | 1.2216e-09 | 8.2906e-11 | 34055.429
124079.063 | 1.6916e-08 | 2.3996e-08 | 5.6561e-10 | 2.3734e-08 | 2.0495e-08 | 1.2063e-09 | 2.5134e-09 | 1.2177e-09 | 8.2005e-11 | 34067.594
124091.234 | 1.691e-08 | 2.4011e-08 | 5.6733e-10 | 2.373e-08 | 2.0497e-08 | 1.2037e-09 | 2.4717e-09 | 1.2108e-09 | 8.2918e-11 | 34079.765
124103.398 | 1.6836e-08 | 2.3833e-08 | 5.6248e-10 | 2.3892e-08 | 2.0449e-08 | 1.1908e-09 | 2.5072e-09 | 1.2208e-09 | 8.2288e-11 | 34091.929
124115.57 | 1.695e-08 | 2.3897e-08 | 5.6899e-10 | 2.3797e-08 | 2.0669e-08 | 1.2131e-09 | 2.5041e-09 | 1.2333e-09 | 8.343e-11 | 34104.101
124127.734 | 1.6844e-08 | 2.3883e-08 | 5.684e-10 | 2.4151e-08 | 2.0597e-08 | 1.2122e-09 | 2.5559e-09 | 1.2127e-09 | 8.2988e-11 | 34116.265
124139.898 | 1.6999e-08 | 2.3675e-08 | 5.7052e-10 | 2.388e-08 | 2.0558e-08 | 1.2049e-09 | 2.5082e-09 | 1.2251e-09 | 8.2539e-11 | 34128.429
124152.07 | 1.6785e-08 | 2.3632e-08 | 5.6246e-10 | 2.3894e-08 | 2.0388e-08 | 1.195e-09 | 2.4923e-09 | 1.2133e-09 | 8.3178e-11 | 34140.601
124164.234 | 1.6478e-08 | 2.374e-08 | 5.6579e-10 | 2.374e-08 | 2.0558e-08 | 1.2016e-09 | 2.5162e-09 | 1.2103e-09 | 8.2954e-11 | 34152.765
124176.398 | 1.6677e-08 | 2.3865e-08 | 5.6739e-10 | 2.389e-08 | 2.0518e-08 | 1.1959e-09 | 2.5316e-09 | 1.215e-09 | 8.1887e-11 | 34164.929
124188.57 | 1.6607e-08 | 2.3498e-08 | 5.6014e-10 | 2.4198e-08 | 2.0541e-08 | 1.1879e-09 | 2.497e-09 | 1.2083e-09 | 8.247e-11 | 34177.101
124200.734 | 1.6939e-08 | 2.3604e-08 | 5.5665e-10 | 2.4042e-08 | 2.0566e-08 | 1.1915e-09 | 2.5128e-09 | 1.2083e-09 | 8.2968e-11 | 34189.265
124212.906 | 1.6743e-08 | 2.3563e-08 | 5.5599e-10 | 2.3955e-08 | 2.0276e-08 | 1.1846e-09 | 2.5135e-09 | 1.2201e-09 | 8.2796e-11 | 34201.437
124225.07 | 1.6811e-08 | 2.3632e-08 | 5.6584e-10 | 2.4167e-08 | 2.05e-08 | 1.1895e-09 | 2.5197e-09 | 1.2262e-09 | 8.3489e-11 | 34213.601
124237.234 | 1.6906e-08 | 2.3674e-08 | 5.6549e-10 | 2.4227e-08 | 2.0538e-08 | 1.1869e-09 | 2.5047e-09 | 1.2246e-09 | 8.196e-11 | 34225.765
124249.406 | 1.6837e-08 | 2.3932e-08 | 5.6977e-10 | 2.388e-08 | 2.0494e-08 | 1.1989e-09 | 2.5324e-09 | 1.228e-09 | 8.2629e-11 | 34237.937
124261.57 | 1.6588e-08 | 2.3305e-08 | 5.6061e-10 | 2.4019e-08 | 2.0521e-08 | 1.1946e-09 | 2.5277e-09 | 1.2126e-09 | 8.2813e-11 | 34250.101
124273.734 | 1.6646e-08 | 2.3725e-08 | 5.6348e-10 | 2.3953e-08 | 2.0542e-08 | 1.1822e-09 | 2.5287e-09 | 1.2154e-09 | 8.2364e-11 | 34262.265
124285.906 | 1.6627e-08 | 2.3665e-08 | 5.5911e-10 | 2.4e-08 | 2.0414e-08 | 1.1809e-09 | 2.4987e-09 | 1.2215e-09 | 8.2144e-11 | 34274.437
124298.07 | 1.6699e-08 | 2.3563e-08 | 5.5759e-10 | 2.3692e-08 | 2.0316e-08 | 1.1817e-09 | 2.4957e-09 | 1.2064e-09 | 8.0756e-11 | 34286.601
124310.242 | 1.6628e-08 | 2.36e-08 | 5.5617e-10 | 2.3736e-08 | 2.0442e-08 | 1.1688e-09 | 2.5001e-09 | 1.1929e-09 | 8.2074e-11 | 34298.773
124322.406 | 1.655e-08 | 2.3542e-08 | 5.5419e-10 | 2.3717e-08 | 2.0592e-08 | 1.1789e-09 | 2.4629e-09 | 1.2181e-09 | 8.2601e-11 | 34310.937
124334.57 | 1.6844e-08 | 2.3972e-08 | 5.6264e-10 | 2.3823e-08 | 2.032e-08 | 1.1644e-09 | 2.5073e-09 | 1.2265e-09 | 8.3401e-11 | 34323.101
124346.742 | 1.6755e-08 | 2.3668e-08 | 5.6144e-10 | 2.3935e-08 | 2.0426e-08 | 1.178e-09 | 2.5168e-09 | 1.2112e-09 | 8.2816e-11 | 34335.273
124358.906 | 1.68e-08 | 2.3484e-08 | 5.5789e-10 | 2.3647e-08 | 2.0503e-08 | 1.1792e-09 | 2.5292e-09 | 1.2384e-09 | 8.2724e-11 | 34347.437
124371.07 | 1.6877e-08 | 2.3869e-08 | 5.6053e-10 | 2.3718e-08 | 2.0482e-08 | 1.1701e-09 | 2.501e-09 | 1.2117e-09 | 8.1897e-11 | 34359.601
124383.242 | 1.674e-08 | 2.3508e-08 | 5.6604e-10 | 2.4089e-08 | 2.0553e-08 | 1.1737e-09 | 2.5126e-09 | 1.2227e-09 | 8.3055e-11 | 34371.773
124395.406 | 1.6795e-08 | 2.3504e-08 | 5.6247e-10 | 2.3854e-08 | 2.0468e-08 | 1.1636e-09 | 2.5041e-09 | 1.214e-09 | 8.2835e-11 | 34383.937
124407.578 | 1.6813e-08 | 2.3509e-08 | 5.645e-10 | 2.4006e-08 | 2.0229e-08 | 1.1739e-09 | 2.513e-09 | 1.228e-09 | 8.3388e-11 | 34396.109
124419.742 | 1.6714e-08 | 2.3592e-08 | 5.6556e-10 | 2.3821e-08 | 2.0501e-08 | 1.1702e-09 | 2.5536e-09 | 1.2154e-09 | 8.2546e-11 | 34408.273
124431.906 | 1.6746e-08 | 2.342e-08 | 5.5358e-10 | 2.3981e-08 | 2.0409e-08 | 1.1545e-09 | 2.5063e-09 | 1.2137e-09 | 8.2675e-11 | 34420.437
124444.078 | 1.6632e-08 | 2.3713e-08 | 5.5906e-10 | 2.3717e-08 | 2.0175e-08 | 1.1564e-09 | 2.4942e-09 | 1.1969e-09 | 8.0775e-11 | 34432.609
124456.242 | 1.6578e-08 | 2.3202e-08 | 5.3728e-10 | 2.3368e-08 | 2.0168e-08 | 1.1496e-09 | 2.4485e-09 | 1.1873e-09 | 7.9931e-11 | 34444.773
124468.406 | 1.6552e-08 | 2.3424e-08 | 5.431e-10 | 2.3486e-08 | 2.025e-08 | 1.155e-09 | 2.4849e-09 | 1.1912e-09 | 7.9808e-11 | 34456.937
124480.578 | 1.6319e-08 | 2.3367e-08 | 5.3888e-10 | 2.3518e-08 | 2.0178e-08 | 1.12e-09 | 2.4779e-09 | 1.1994e-09 | 8.0054e-11 | 34469.109
124492.742 | 1.6587e-08 | 2.3386e-08 | 5.3664e-10 | 2.3177e-08 | 2.009e-08 | 1.1327e-09 | 2.4484e-09 | 1.1869e-09 | 8.0401e-11 | 34481.273
124504.914 | 1.6334e-08 | 2.3396e-08 | 5.3302e-10 | 2.3229e-08 | 2.0066e-08 | 1.146e-09 | 2.4904e-09 | 1.2014e-09 | 8.039e-11 | 34493.445
124517.078 | 1.6629e-08 | 2.3629e-08 | 5.4759e-10 | 2.3413e-08 | 2.0181e-08 | 1.1512e-09 | 2.4773e-09 | 1.2075e-09 | 8.1587e-11 | 34505.609
124529.242 | 1.6837e-08 | 2.3567e-08 | 5.5016e-10 | 2.3916e-08 | 2.0342e-08 | 1.1374e-09 | 2.501e-09 | 1.1932e-09 | 8.0329e-11 | 34517.773
124541.414 | 1.6854e-08 | 2.3481e-08 | 5.4717e-10 | 2.3387e-08 | 2.0378e-08 | 1.1486e-09 | 2.489e-09 | 1.1935e-09 | 8.1168e-11 | 34529.945
124553.578 | 1.6699e-08 | 2.3407e-08 | 5.51e-10 | 2.3745e-08 | 2.0191e-08 | 1.1377e-09 | 2.5119e-09 | 1.2197e-09 | 8.1716e-11 | 34542.109
124565.742 | 1.7139e-08 | 2.3536e-08 | 5.4996e-10 | 2.3579e-08 | 2.0235e-08 | 1.1275e-09 | 2.4822e-09 | 1.1994e-09 | 8.1027e-11 | 34554.273
124577.914 | 1.6625e-08 | 2.3527e-08 | 5.4887e-10 | 2.364e-08 | 2.0105e-08 | 1.1358e-09 | 2.4673e-09 | 1.1917e-09 | 8.0625e-11 | 34566.445
124590.078 | 1.6552e-08 | 2.3167e-08 | 5.5222e-10 | 2.3893e-08 | 2.0347e-08 | 1.1294e-09 | 2.4743e-09 | 1.192e-09 | 8.1213e-11 | 34578.609
124602.25 | 1.6582e-08 | 2.3379e-08 | 5.5708e-10 | 2.3801e-08 | 2.016e-08 | 1.1499e-09 | 2.493e-09 | 1.2153e-09 | 8.24e-11 | 34590.781
124614.414 | 1.666e-08 | 2.3587e-08 | 5.521e-10 | 2.3654e-08 | 2.0248e-08 | 1.1492e-09 | 2.478e-09 | 1.2129e-09 | 8.2248e-11 | 34602.945
124626.578 | 1.6791e-08 | 2.3618e-08 | 5.5009e-10 | 2.3721e-08 | 2.0437e-08 | 1.1402e-09 | 2.4929e-09 | 1.2168e-09 | 8.1544e-11 | 34615.109
124638.75 | 1.6634e-08 | 2.3604e-08 | 5.5727e-10 | 2.3853e-08 | 2.0414e-08 | 1.1403e-09 | 2.5018e-09 | 1.2042e-09 | 8.1733e-11 | 34627.281
124650.914 | 1.6523e-08 | 2.3446e-08 | 5.557e-10 | 2.3727e-08 | 2.0539e-08 | 1.1333e-09 | 2.5067e-09 | 1.2183e-09 | 8.1276e-11 | 34639.445
124663.078 | 1.6477e-08 | 2.3527e-08 | 5.5727e-10 | 2.3891e-08 | 2.0545e-08 | 1.1394e-09 | 2.5139e-09 | 1.2081e-09 | 8.1152e-11 | 34651.609
124675.25 | 1.6935e-08 | 2.3626e-08 | 5.5021e-10 | 2.3717e-08 | 2.0612e-08 | 1.1416e-09 | 2.4927e-09 | 1.2129e-09 | 8.2212e-11 | 34663.781
124687.414 | 1.6745e-08 | 2.3646e-08 | 5.5703e-10 | 2.3809e-08 | 2.0294e-08 | 1.1354e-09 | 2.5255e-09 | 1.2259e-09 | 8.1725e-11 | 34675.945
124699.586 | 1.6859e-08 | 2.4115e-08 | 5.6734e-10 | 2.4056e-08 | 2.0518e-08 | 1.1361e-09 | 2.5201e-09 | 1.2134e-09 | 8.2558e-11 | 34688.117
124711.75 | 1.6485e-08 | 2.3614e-08 | 5.5811e-10 | 2.3957e-08 | 2.0708e-08 | 1.1343e-09 | 2.5007e-09 | 1.2128e-09 | 8.2165e-11 | 34700.281
124723.914 | 1.6693e-08 | 2.3504e-08 | 5.4352e-10 | 2.3632e-08 | 2.042e-08 | 1.1199e-09 | 2.4529e-09 | 1.1916e-09 | 7.9497e-11 | 34712.445
124736.086 | 1.6507e-08 | 2.3447e-08 | 5.3758e-10 | 2.3299e-08 | 2.0176e-08 | 1.115e-09 | 2.4647e-09 | 1.1802e-09 | 8.0303e-11 | 34724.617
124748.25 | 1.6556e-08 | 2.3592e-08 | 5.4355e-10 | 2.3921e-08 | 2.0281e-08 | 1.1313e-09 | 2.4706e-09 | 1.2115e-09 | 8.1422e-11 | 34736.781
124760.422 | 1.6815e-08 | 2.3741e-08 | 5.5248e-10 | 2.3838e-08 | 2.0133e-08 | 1.1301e-09 | 2.5028e-09 | 1.2047e-09 | 8.1501e-11 | 34748.953
124772.586 | 1.6667e-08 | 2.362e-08 | 5.4931e-10 | 2.355e-08 | 2.0413e-08 | 1.1343e-09 | 2.499e-09 | 1.2133e-09 | 8.2588e-11 | 34761.117
124784.75 | 1.6823e-08 | 2.3783e-08 | 5.5725e-10 | 2.3769e-08 | 2.0577e-08 | 1.1393e-09 | 2.5184e-09 | 1.2025e-09 | 8.2006e-11 | 34773.281
124796.922 | 1.6598e-08 | 2.3999e-08 | 5.5628e-10 | 2.4005e-08 | 2.0403e-08 | 1.1327e-09 | 2.5271e-09 | 1.2138e-09 | 8.3944e-11 | 34785.453
124809.086 | 1.6764e-08 | 2.3761e-08 | 5.5007e-10 | 2.3642e-08 | 2.0292e-08 | 1.1242e-09 | 2.4743e-09 | 1.1944e-09 | 8.0516e-11 | 34797.617
124821.25 | 1.6456e-08 | 2.3357e-08 | 5.384e-10 | 2.3171e-08 | 2.0117e-08 | 1.1231e-09 | 2.4596e-09 | 1.1961e-09 | 8.1151e-11 | 34809.781
124833.422 | 1.6633e-08 | 2.3591e-08 | 5.3694e-10 | 2.3174e-08 | 2.0164e-08 | 1.1154e-09 | 2.452e-09 | 1.1832e-09 | 8.0746e-11 | 34821.953
124845.586 | 1.6531e-08 | 2.3407e-08 | 5.3772e-10 | 2.3245e-08 | 1.9997e-08 | 1.1097e-09 | 2.431e-09 | 1.1876e-09 | 8.0978e-11 | 34834.117
124857.758 | 1.679e-08 | 2.3603e-08 | 5.5115e-10 | 2.368e-08 | 2.0464e-08 | 1.139e-09 | 2.5316e-09 | 1.2143e-09 | 8.2391e-11 | 34846.289
124869.922 | 1.6754e-08 | 2.3631e-08 | 5.4767e-10 | 2.3849e-08 | 2.0357e-08 | 1.14e-09 | 2.5081e-09 | 1.2174e-09 | 8.1968e-11 | 34858.453
124882.086 | 1.6767e-08 | 2.3793e-08 | 5.552e-10 | 2.3669e-08 | 2.0631e-08 | 1.1355e-09 | 2.5007e-09 | 1.2105e-09 | 8.2339e-11 | 34870.617
124894.258 | 1.6587e-08 | 2.3523e-08 | 5.527e-10 | 2.3461e-08 | 2.0606e-08 | 1.1182e-09 | 2.4731e-09 | 1.1863e-09 | 8.2053e-11 | 34882.789
124906.422 | 1.6654e-08 | 2.3376e-08 | 5.4556e-10 | 2.3374e-08 | 2.0324e-08 | 1.1127e-09 | 2.4474e-09 | 1.1919e-09 | 8.0832e-11 | 34894.953
124918.586 | 1.651e-08 | 2.3391e-08 | 5.4429e-10 | 2.3403e-08 | 2.0369e-08 | 1.13e-09 | 2.4693e-09 | 1.1888e-09 | 8.1184e-11 | 34907.117
124930.758 | 1.6544e-08 | 2.3606e-08 | 5.4825e-10 | 2.3549e-08 | 2.0423e-08 | 1.1256e-09 | 2.4718e-09 | 1.191e-09 | 8.1476e-11 | 34919.289
124942.922 | 1.6722e-08 | 2.3579e-08 | 5.475e-10 | 2.3614e-08 | 2.0179e-08 | 1.1135e-09 | 2.4787e-09 | 1.2093e-09 | 8.073e-11 | 34931.453
124955.094 | 1.6736e-08 | 2.3574e-08 | 5.4896e-10 | 2.3655e-08 | 2.0436e-08 | 1.1246e-09 | 2.4671e-09 | 1.2039e-09 | 8.1617e-11 | 34943.625
124967.258 | 1.6719e-08 | 2.3522e-08 | 5.4527e-10 | 2.3684e-08 | 2.0389e-08 | 1.1237e-09 | 2.5086e-09 | 1.2053e-09 | 8.2524e-11 | 34955.789
124979.422 | 1.6653e-08 | 2.3286e-08 | 5.5556e-10 | 2.3627e-08 | 2.0611e-08 | 1.122e-09 | 2.4843e-09 | 1.22e-09 | 8.1712e-11 | 34967.953
124991.594 | 1.6719e-08 | 2.3582e-08 | 5.4716e-10 | 2.3642e-08 | 2.0281e-08 | 1.1257e-09 | 2.492e-09 | 1.2114e-09 | 8.2297e-11 | 34980.125
125003.758 | 1.6776e-08 | 2.3815e-08 | 5.4746e-10 | 2.3767e-08 | 2.0284e-08 | 1.124e-09 | 2.4889e-09 | 1.2159e-09 | 8.1171e-11 | 34992.289
125015.922 | 1.6609e-08 | 2.3504e-08 | 5.51e-10 | 2.3753e-08 | 2.0393e-08 | 1.1209e-09 | 2.4896e-09 | 1.2172e-09 | 8.1409e-11 | 35004.453
125028.094 | 1.6749e-08 | 2.351e-08 | 5.5428e-10 | 2.3866e-08 | 2.0407e-08 | 1.115e-09 | 2.5109e-09 | 1.2043e-09 | 8.0809e-11 | 35016.625
125040.258 | 1.6639e-08 | 2.352e-08 | 5.4739e-10 | 2.3881e-08 | 2.0389e-08 | 1.1269e-09 | 2.4998e-09 | 1.2005e-09 | 8.0854e-11 | 35028.789
125052.43 | 1.6676e-08 | 2.3713e-08 | 5.4838e-10 | 2.3474e-08 | 2.0111e-08 | 1.1016e-09 | 2.501e-09 | 1.1981e-09 | 8.1209e-11 | 35040.961
125064.594 | 1.6479e-08 | 2.3345e-08 | 5.3858e-10 | 2.3447e-08 | 2.0015e-08 | 1.1054e-09 | 2.4487e-09 | 1.1799e-09 | 8.0978e-11 | 35053.125
125076.758 | 1.6745e-08 | 2.3367e-08 | 5.4537e-10 | 2.3634e-08 | 2.0455e-08 | 1.1285e-09 | 2.4802e-09 | 1.19e-09 | 8.046e-11 | 35065.289
125088.93 | 1.6772e-08 | 2.3617e-08 | 5.3974e-10 | 2.3687e-08 | 2.0478e-08 | 1.1163e-09 | 2.5018e-09 | 1.2048e-09 | 8.1716e-11 | 35077.461
125101.094 | 1.6778e-08 | 2.3595e-08 | 5.4825e-10 | 2.3841e-08 | 2.0387e-08 | 1.1184e-09 | 2.5183e-09 | 1.2099e-09 | 8.2229e-11 | 35089.625
125113.258 | 1.6805e-08 | 2.3359e-08 | 5.4879e-10 | 2.3534e-08 | 2.0495e-08 | 1.1327e-09 | 2.493e-09 | 1.2163e-09 | 8.1785e-11 | 35101.789
125125.43 | 1.6635e-08 | 2.3627e-08 | 5.6001e-10 | 2.3707e-08 | 2.0398e-08 | 1.124e-09 | 2.5098e-09 | 1.2166e-09 | 8.1279e-11 | 35113.961
125137.594 | 1.684e-08 | 2.3421e-08 | 5.4817e-10 | 2.3473e-08 | 2.0176e-08 | 1.1092e-09 | 2.4874e-09 | 1.1995e-09 | 8.079e-11 | 35126.125
125149.766 | 1.6766e-08 | 2.3379e-08 | 5.4842e-10 | 2.3467e-08 | 2.038e-08 | 1.1147e-09 | 2.4632e-09 | 1.1919e-09 | 8.0643e-11 | 35138.297
125161.93 | 1.6565e-08 | 2.333e-08 | 5.4162e-10 | 2.3457e-08 | 1.9953e-08 | 1.1136e-09 | 2.4608e-09 | 1.1773e-09 | 8.1075e-11 | 35150.461
125174.094 | 1.6812e-08 | 2.3505e-08 | 5.4399e-10 | 2.3435e-08 | 2.0169e-08 | 1.1178e-09 | 2.469e-09 | 1.1936e-09 | 8.0161e-11 | 35162.625
125186.266 | 1.6809e-08 | 2.3377e-08 | 5.3804e-10 | 2.3323e-08 | 2.0158e-08 | 1.0988e-09 | 2.4729e-09 | 1.1872e-09 | 7.9678e-11 | 35174.797
125198.43 | 1.6505e-08 | 2.3495e-08 | 5.3836e-10 | 2.3202e-08 | 2.0295e-08 | 1.1164e-09 | 2.4496e-09 | 1.1761e-09 | 8.0338e-11 | 35186.961
125210.594 | 1.6437e-08 | 2.3515e-08 | 5.3826e-10 | 2.3349e-08 | 2.0337e-08 | 1.1251e-09 | 2.4853e-09 | 1.1932e-09 | 7.9795e-11 | 35199.125
125222.766 | 1.6714e-08 | 2.3384e-08 | 5.5244e-10 | 2.3293e-08 | 2.02e-08 | 1.1269e-09 | 2.4615e-09 | 1.1992e-09 | 8.0147e-11 | 35211.297
125234.93 | 1.6438e-08 | 2.3514e-08 | 5.488e-10 | 2.3503e-08 | 2.0281e-08 | 1.1171e-09 | 2.4803e-09 | 1.2087e-09 | 8.0592e-11 | 35223.461
125247.102 | 1.6445e-08 | 2.3294e-08 | 5.4183e-10 | 2.36e-08 | 2.0271e-08 | 1.113e-09 | 2.4815e-09 | 1.1855e-09 | 8.1152e-11 | 35235.633
125259.266 | 1.6605e-08 | 2.357e-08 | 5.5161e-10 | 2.3668e-08 | 2.0479e-08 | 1.1057e-09 | 2.5087e-09 | 1.2072e-09 | 8.0724e-11 | 35247.797
125271.43 | 1.6482e-08 | 2.3741e-08 | 5.5556e-10 | 2.3733e-08 | 2.0349e-08 | 1.1205e-09 | 2.5077e-09 | 1.2076e-09 | 8.1872e-11 | 35259.961
125283.602 | 1.6602e-08 | 2.3568e-08 | 5.4715e-10 | 2.3964e-08 | 2.0054e-08 | 1.1168e-09 | 2.5053e-09 | 1.2081e-09 | 8.2057e-11 | 35272.133
125295.766 | 1.6578e-08 | 2.3473e-08 | 5.5559e-10 | 2.4137e-08 | 2.0279e-08 | 1.12e-09 | 2.5128e-09 | 1.2133e-09 | 8.0989e-11 | 35284.297
125307.93 | 1.6597e-08 | 2.355e-08 | 5.5023e-10 | 2.3548e-08 | 2.035e-08 | 1.1105e-09 | 2.5018e-09 | 1.218e-09 | 8.0574e-11 | 35296.461
125320.102 | 1.6747e-08 | 2.3355e-08 | 5.4645e-10 | 2.3456e-08 | 2.0377e-08 | 1.1188e-09 | 2.4811e-09 | 1.1946e-09 | 8.131e-11 | 35308.633
125332.266 | 1.6493e-08 | 2.3662e-08 | 5.5266e-10 | 2.3604e-08 | 2.052e-08 | 1.1112e-09 | 2.508e-09 | 1.2143e-09 | 8.0828e-11 | 35320.797
125344.438 | 1.6632e-08 | 2.3526e-08 | 5.4323e-10 | 2.337e-08 | 2.0342e-08 | 1.117e-09 | 2.5002e-09 | 1.2113e-09 | 8.0196e-11 | 35332.969
125356.602 | 1.6695e-08 | 2.3635e-08 | 5.4311e-10 | 2.3396e-08 | 2.016e-08 | 1.1102e-09 | 2.502e-09 | 1.2073e-09 | 8.1557e-11 | 35345.133
125368.766 | 1.6748e-08 | 2.3553e-08 | 5.473e-10 | 2.3432e-08 | 2.0184e-08 | 1.1117e-09 | 2.4878e-09 | 1.2042e-09 | 8.1339e-11 | 35357.297
125380.938 | 1.6517e-08 | 2.3556e-08 | 5.462e-10 | 2.3543e-08 | 2.0435e-08 | 1.1183e-09 | 2.4836e-09 | 1.2024e-09 | 8.0367e-11 | 35369.469
125393.102 | 1.6612e-08 | 2.3566e-08 | 5.506e-10 | 2.3515e-08 | 2.0245e-08 | 1.1084e-09 | 2.4626e-09 | 1.1966e-09 | 8.206e-11 | 35381.633
125405.266 | 1.6873e-08 | 2.3751e-08 | 5.5046e-10 | 2.3593e-08 | 2.0204e-08 | 1.1027e-09 | 2.481e-09 | 1.1895e-09 | 8.0931e-11 | 35393.797
125417.438 | 1.6566e-08 | 2.3602e-08 | 5.4874e-10 | 2.3633e-08 | 2.0326e-08 | 1.1027e-09 | 2.4898e-09 | 1.2141e-09 | 8.131e-11 | 35405.969
125429.602 | 1.6713e-08 | 2.3446e-08 | 5.4818e-10 | 2.3594e-08 | 2.0126e-08 | 1.0936e-09 | 2.4685e-09 | 1.2056e-09 | 8.1059e-11 | 35418.133
125441.773 | 1.6554e-08 | 2.3523e-08 | 5.4927e-10 | 2.3128e-08 | 2.0221e-08 | 1.1117e-09 | 2.5064e-09 | 1.2002e-09 | 8.0265e-11 | 35430.304
125453.938 | 1.6572e-08 | 2.36e-08 | 5.4729e-10 | 2.3655e-08 | 2.0102e-08 | 1.094e-09 | 2.4508e-09 | 1.1761e-09 | 7.9869e-11 | 35442.469
125466.102 | 1.6355e-08 | 2.3206e-08 | 5.3693e-10 | 2.2927e-08 | 1.997e-08 | 1.0903e-09 | 2.4283e-09 | 1.1769e-09 | 8.0371e-11 | 35454.633
125478.273 | 1.6461e-08 | 2.3198e-08 | 5.4004e-10 | 2.2915e-08 | 2.0088e-08 | 1.0891e-09 | 2.417e-09 | 1.1862e-09 | 7.9695e-11 | 35466.804
125490.438 | 1.6269e-08 | 2.332e-08 | 5.4294e-10 | 2.3435e-08 | 1.9866e-08 | 1.094e-09 | 2.4314e-09 | 1.1884e-09 | 7.9558e-11 | 35478.969
125502.602 | 1.6401e-08 | 2.3165e-08 | 5.3789e-10 | 2.3079e-08 | 2.0013e-08 | 1.0861e-09 | 2.4445e-09 | 1.1717e-09 | 8.0044e-11 | 35491.133
125514.773 | 1.6497e-08 | 2.3416e-08 | 5.4281e-10 | 2.3196e-08 | 2.0099e-08 | 1.0875e-09 | 2.4489e-09 | 1.1798e-09 | 7.9655e-11 | 35503.304
125526.938 | 1.6837e-08 | 2.3424e-08 | 5.4335e-10 | 2.3268e-08 | 2.0083e-08 | 1.0809e-09 | 2.4559e-09 | 1.1647e-09 | 8.0168e-11 | 35515.469
125539.109 | 1.6568e-08 | 2.3424e-08 | 5.4614e-10 | 2.3363e-08 | 2.0112e-08 | 1.0879e-09 | 2.457e-09 | 1.1868e-09 | 7.9178e-11 | 35527.64
125551.273 | 1.6553e-08 | 2.327e-08 | 5.4031e-10 | 2.3345e-08 | 1.9898e-08 | 1.0702e-09 | 2.4364e-09 | 1.1819e-09 | 8.0675e-11 | 35539.804
125563.438 | 1.6515e-08 | 2.318e-08 | 5.35e-10 | 2.3287e-08 | 1.9766e-08 | 1.0847e-09 | 2.4405e-09 | 1.1879e-09 | 7.9393e-11 | 35551.969
125575.609 | 1.6553e-08 | 2.3146e-08 | 5.3314e-10 | 2.3365e-08 | 1.9707e-08 | 1.0797e-09 | 2.4507e-09 | 1.1782e-09 | 7.9091e-11 | 35564.14
125587.773 | 1.6569e-08 | 2.2845e-08 | 5.3109e-10 | 2.2769e-08 | 1.9807e-08 | 1.0679e-09 | 2.3778e-09 | 1.1494e-09 | 7.7625e-11 | 35576.304
125599.938 | 1.6589e-08 | 2.3018e-08 | 5.264e-10 | 2.2983e-08 | 1.9897e-08 | 1.0616e-09 | 2.4044e-09 | 1.155e-09 | 7.8599e-11 | 35588.469
125612.109 | 1.6433e-08 | 2.3143e-08 | 5.3256e-10 | 2.2961e-08 | 1.991e-08 | 1.0606e-09 | 2.4091e-09 | 1.1412e-09 | 7.8178e-11 | 35600.64
125624.273 | 1.6452e-08 | 2.3117e-08 | 5.2763e-10 | 2.2805e-08 | 1.9941e-08 | 1.0692e-09 | 2.3865e-09 | 1.1564e-09 | 7.8611e-11 | 35612.804
125636.445 | 1.6432e-08 | 2.316e-08 | 5.2003e-10 | 2.2659e-08 | 1.9875e-08 | 1.0597e-09 | 2.3754e-09 | 1.1435e-09 | 7.8819e-11 | 35624.976
125648.609 | 1.6294e-08 | 2.2848e-08 | 5.223e-10 | 2.2758e-08 | 1.9943e-08 | 1.0608e-09 | 2.3925e-09 | 1.1538e-09 | 7.883e-11 | 35637.14
125660.773 | 1.6323e-08 | 2.2904e-08 | 5.2905e-10 | 2.2752e-08 | 1.9949e-08 | 1.0674e-09 | 2.3794e-09 | 1.1391e-09 | 7.8702e-11 | 35649.304
125672.945 | 1.6294e-08 | 2.3065e-08 | 5.2778e-10 | 2.2947e-08 | 2.0025e-08 | 1.0719e-09 | 2.4224e-09 | 1.158e-09 | 7.8367e-11 | 35661.476
125685.109 | 1.6639e-08 | 2.3447e-08 | 5.3022e-10 | 2.306e-08 | 1.9918e-08 | 1.0789e-09 | 2.4423e-09 | 1.1796e-09 | 7.9039e-11 | 35673.64
125697.273 | 1.6821e-08 | 2.3107e-08 | 5.3124e-10 | 2.3174e-08 | 2.0054e-08 | 1.0796e-09 | 2.4444e-09 | 1.1719e-09 | 7.9892e-11 | 35685.804
125709.445 | 1.6555e-08 | 2.2782e-08 | 5.3794e-10 | 2.2998e-08 | 1.9855e-08 | 1.0694e-09 | 2.4481e-09 | 1.174e-09 | 7.9524e-11 | 35697.976
125721.609 | 1.66e-08 | 2.3274e-08 | 5.3787e-10 | 2.273e-08 | 2.0216e-08 | 1.0708e-09 | 2.4142e-09 | 1.1747e-09 | 7.9876e-11 | 35710.14
125733.781 | 1.6441e-08 | 2.3379e-08 | 5.4248e-10 | 2.3034e-08 | 2.0095e-08 | 1.0775e-09 | 2.4545e-09 | 1.177e-09 | 7.9196e-11 | 35722.312
125745.945 | 1.6355e-08 | 2.3216e-08 | 5.4049e-10 | 2.2879e-08 | 2.0075e-08 | 1.0674e-09 | 2.4353e-09 | 1.1783e-09 | 7.9229e-11 | 35734.476
125758.109 | 1.636e-08 | 2.3234e-08 | 5.3386e-10 | 2.3106e-08 | 1.964e-08 | 1.0734e-09 | 2.4387e-09 | 1.1817e-09 | 7.9407e-11 | 35746.64
125770.281 | 1.6341e-08 | 2.3359e-08 | 5.3599e-10 | 2.2763e-08 | 1.9775e-08 | 1.0666e-09 | 2.4033e-09 | 1.1595e-09 | 7.8857e-11 | 35758.812
125782.445 | 1.6397e-08 | 2.3088e-08 | 5.455e-10 | 2.3102e-08 | 1.9982e-08 | 1.0877e-09 | 2.4382e-09 | 1.1705e-09 | 7.9747e-11 | 35770.976
125794.609 | 1.6495e-08 | 2.3204e-08 | 5.3942e-10 | 2.3169e-08 | 1.9889e-08 | 1.0934e-09 | 2.4731e-09 | 1.1884e-09 | 8.0819e-11 | 35783.14
125806.781 | 1.658e-08 | 2.3102e-08 | 5.3442e-10 | 2.3389e-08 | 1.9902e-08 | 1.0819e-09 | 2.4513e-09 | 1.1812e-09 | 7.9504e-11 | 35795.312
125818.945 | 1.6321e-08 | 2.3094e-08 | 5.4142e-10 | 2.3391e-08 | 2.0074e-08 | 1.074e-09 | 2.4523e-09 | 1.1957e-09 | 7.9214e-11 | 35807.476
125831.117 | 1.6672e-08 | 2.3173e-08 | 5.3868e-10 | 2.3318e-08 | 2.0031e-08 | 1.0776e-09 | 2.4522e-09 | 1.1816e-09 | 7.936e-11 | 35819.648
125843.281 | 1.6277e-08 | 2.332e-08 | 5.323e-10 | 2.3346e-08 | 2.0384e-08 | 1.0777e-09 | 2.44e-09 | 1.2101e-09 | 7.911e-11 | 35831.812
125855.445 | 1.6482e-08 | 2.3162e-08 | 5.2832e-10 | 2.3277e-08 | 1.9828e-08 | 1.0847e-09 | 2.4609e-09 | 1.1898e-09 | 7.9073e-11 | 35843.976
125867.617 | 1.6496e-08 | 2.333e-08 | 5.3753e-10 | 2.352e-08 | 2.0339e-08 | 1.077e-09 | 2.475e-09 | 1.2051e-09 | 7.8892e-11 | 35856.148
125879.781 | 1.6369e-08 | 2.318e-08 | 5.3395e-10 | 2.3466e-08 | 1.9724e-08 | 1.0728e-09 | 2.4494e-09 | 1.1759e-09 | 7.9871e-11 | 35868.312
125891.945 | 1.6488e-08 | 2.3454e-08 | 5.3133e-10 | 2.339e-08 | 1.9943e-08 | 1.0651e-09 | 2.4567e-09 | 1.1678e-09 | 7.9709e-11 | 35880.476
125904.117 | 1.6503e-08 | 2.3363e-08 | 5.2963e-10 | 2.346e-08 | 2e-08 | 1.0754e-09 | 2.4567e-09 | 1.1588e-09 | 7.8939e-11 | 35892.648
125916.281 | 1.6605e-08 | 2.3235e-08 | 5.3451e-10 | 2.3172e-08 | 2.0223e-08 | 1.0722e-09 | 2.4773e-09 | 1.1783e-09 | 8.0031e-11 | 35904.812
125928.453 | 1.6405e-08 | 2.318e-08 | 5.3696e-10 | 2.3115e-08 | 1.9882e-08 | 1.0832e-09 | 2.4293e-09 | 1.1901e-09 | 7.9696e-11 | 35916.984
125940.617 | 1.6295e-08 | 2.3266e-08 | 5.3972e-10 | 2.3102e-08 | 2.0026e-08 | 1.097e-09 | 2.4487e-09 | 1.1763e-09 | 8.0146e-11 | 35929.148
125952.781 | 1.6304e-08 | 2.3283e-08 | 5.3866e-10 | 2.3067e-08 | 2.0063e-08 | 1.0963e-09 | 2.4321e-09 | 1.1853e-09 | 7.9698e-11 | 35941.312
125964.953 | 1.655e-08 | 2.3069e-08 | 5.3778e-10 | 2.3258e-08 | 2.0114e-08 | 1.1007e-09 | 2.4605e-09 | 1.1864e-09 | 7.8562e-11 | 35953.484
125977.117 | 1.6301e-08 | 2.3289e-08 | 5.4501e-10 | 2.3328e-08 | 2.0104e-08 | 1.0948e-09 | 2.4585e-09 | 1.1845e-09 | 8.0119e-11 | 35965.648
125989.281 | 1.6458e-08 | 2.3209e-08 | 5.3232e-10 | 2.3295e-08 | 1.9853e-08 | 1.0853e-09 | 2.4425e-09 | 1.1773e-09 | 7.962e-11 | 35977.812
126001.453 | 1.6192e-08 | 2.3e-08 | 5.3424e-10 | 2.294e-08 | 1.9728e-08 | 1.089e-09 | 2.4707e-09 | 1.1751e-09 | 7.8243e-11 | 35989.984
126013.617 | 1.6188e-08 | 2.3239e-08 | 5.3419e-10 | 2.2987e-08 | 1.9752e-08 | 1.0909e-09 | 2.4315e-09 | 1.175e-09 | 7.8646e-11 | 36002.148
126025.789 | 1.6323e-08 | 2.3e-08 | 5.3002e-10 | 2.3256e-08 | 1.9713e-08 | 1.1035e-09 | 2.4523e-09 | 1.1734e-09 | 7.9416e-11 | 36014.32
126037.953 | 1.6228e-08 | 2.2899e-08 | 5.2946e-10 | 2.3243e-08 | 1.9854e-08 | 1.0981e-09 | 2.4352e-09 | 1.1843e-09 | 7.9571e-11 | 36026.484
126050.117 | 1.6247e-08 | 2.318e-08 | 5.3828e-10 | 2.3268e-08 | 2.0063e-08 | 1.0967e-09 | 2.4494e-09 | 1.1764e-09 | 7.8672e-11 | 36038.648
126062.289 | 1.6238e-08 | 2.28e-08 | 5.426e-10 | 2.3365e-08 | 1.9842e-08 | 1.0826e-09 | 2.4809e-09 | 1.1868e-09 | 8.0002e-11 | 36050.82
126074.453 | 1.635e-08 | 2.3152e-08 | 5.3571e-10 | 2.2945e-08 | 1.983e-08 | 1.0826e-09 | 2.4133e-09 | 1.1734e-09 | 7.7851e-11 | 36062.984
126086.617 | 1.6382e-08 | 2.2934e-08 | 5.3433e-10 | 2.3329e-08 | 1.9696e-08 | 1.0812e-09 | 2.4444e-09 | 1.1724e-09 | 7.9236e-11 | 36075.148
126098.789 | 1.6331e-08 | 2.3078e-08 | 5.3228e-10 | 2.3331e-08 | 1.9815e-08 | 1.0844e-09 | 2.4101e-09 | 1.1813e-09 | 7.9538e-11 | 36087.32
126110.953 | 1.6293e-08 | 2.2921e-08 | 5.3435e-10 | 2.3125e-08 | 1.9881e-08 | 1.0965e-09 | 2.4184e-09 | 1.1755e-09 | 8.003e-11 | 36099.484
126123.125 | 1.6619e-08 | 2.3226e-08 | 5.321e-10 | 2.3093e-08 | 1.9788e-08 | 1.0979e-09 | 2.4162e-09 | 1.173e-09 | 7.8793e-11 | 36111.656
126135.289 | 1.6468e-08 | 2.2986e-08 | 5.3372e-10 | 2.3346e-08 | 1.9818e-08 | 1.097e-09 | 2.441e-09 | 1.1752e-09 | 7.9765e-11 | 36123.82
126147.453 | 1.6439e-08 | 2.3107e-08 | 5.3707e-10 | 2.3575e-08 | 2.0012e-08 | 1.1071e-09 | 2.433e-09 | 1.1707e-09 | 8.0054e-11 | 36135.984
126159.625 | 1.6476e-08 | 2.2884e-08 | 5.4497e-10 | 2.3493e-08 | 1.969e-08 | 1.1001e-09 | 2.4378e-09 | 1.1948e-09 | 7.9512e-11 | 36148.156
126171.789 | 1.634e-08 | 2.3072e-08 | 5.4076e-10 | 2.3392e-08 | 2.0147e-08 | 1.1036e-09 | 2.4532e-09 | 1.1862e-09 | 8.0263e-11 | 36160.32
126183.953 | 1.6281e-08 | 2.3224e-08 | 5.5021e-10 | 2.3495e-08 | 2.0058e-08 | 1.0906e-09 | 2.4461e-09 | 1.1956e-09 | 7.9494e-11 | 36172.484
126196.125 | 1.6447e-08 | 2.2963e-08 | 5.4476e-10 | 2.3651e-08 | 1.9993e-08 | 1.0966e-09 | 2.5131e-09 | 1.1889e-09 | 8.1352e-11 | 36184.656
126208.289 | 1.6499e-08 | 2.3064e-08 | 5.4593e-10 | 2.3339e-08 | 1.9988e-08 | 1.0929e-09 | 2.4411e-09 | 1.1738e-09 | 7.993e-11 | 36196.82
126220.461 | 1.6454e-08 | 2.2785e-08 | 5.3906e-10 | 2.3454e-08 | 1.9725e-08 | 1.0831e-09 | 2.4172e-09 | 1.17e-09 | 7.8265e-11 | 36208.992
126232.625 | 1.6231e-08 | 2.2914e-08 | 5.3562e-10 | 2.3023e-08 | 1.9808e-08 | 1.086e-09 | 2.4493e-09 | 1.1717e-09 | 7.8772e-11 | 36221.156
126244.789 | 1.6219e-08 | 2.3019e-08 | 5.2362e-10 | 2.309e-08 | 1.9669e-08 | 1.0866e-09 | 2.4311e-09 | 1.175e-09 | 7.797e-11 | 36233.32
126256.961 | 1.6207e-08 | 2.279e-08 | 5.3128e-10 | 2.2934e-08 | 2.0047e-08 | 1.0779e-09 | 2.4255e-09 | 1.1569e-09 | 7.8113e-11 | 36245.492
126269.125 | 1.6095e-08 | 2.2873e-08 | 5.2769e-10 | 2.2857e-08 | 1.972e-08 | 1.0734e-09 | 2.4367e-09 | 1.1645e-09 | 7.757e-11 | 36257.656
126281.297 | 1.625e-08 | 2.3012e-08 | 5.2481e-10 | 2.2913e-08 | 1.9814e-08 | 1.0806e-09 | 2.4496e-09 | 1.1686e-09 | 7.9623e-11 | 36269.828
126293.461 | 1.6544e-08 | 2.3312e-08 | 5.4297e-10 | 2.3334e-08 | 2.0069e-08 | 1.0813e-09 | 2.452e-09 | 1.1643e-09 | 8.0565e-11 | 36281.992
126305.625 | 1.6591e-08 | 2.3258e-08 | 5.405e-10 | 2.334e-08 | 2.0086e-08 | 1.0908e-09 | 2.4555e-09 | 1.1901e-09 | 7.9944e-11 | 36294.156
126317.797 | 1.6676e-08 | 2.3112e-08 | 5.4613e-10 | 2.3355e-08 | 2.0119e-08 | 1.0941e-09 | 2.4681e-09 | 1.1748e-09 | 8.0006e-11 | 36306.328
126329.961 | 1.6545e-08 | 2.3422e-08 | 5.4194e-10 | 2.3412e-08 | 1.9912e-08 | 1.0937e-09 | 2.4818e-09 | 1.1914e-09 | 7.9869e-11 | 36318.492
126342.125 | 1.6394e-08 | 2.3336e-08 | 5.4908e-10 | 2.353e-08 | 2.0202e-08 | 1.0918e-09 | 2.4812e-09 | 1.1853e-09 | 7.9941e-11 | 36330.656
126354.297 | 1.6267e-08 | 2.3234e-08 | 5.4488e-10 | 2.337e-08 | 1.997e-08 | 1.0952e-09 | 2.4681e-09 | 1.1984e-09 | 8.0924e-11 | 36342.828
126366.461 | 1.6554e-08 | 2.3425e-08 | 5.4193e-10 | 2.3381e-08 | 1.998e-08 | 1.0928e-09 | 2.4696e-09 | 1.1974e-09 | 8.0541e-11 | 36354.992
126378.633 | 1.6326e-08 | 2.3454e-08 | 5.3931e-10 | 2.3317e-08 | 1.9973e-08 | 1.0993e-09 | 2.4882e-09 | 1.1921e-09 | 8.0394e-11 | 36367.164
126390.797 | 1.6448e-08 | 2.3329e-08 | 5.4176e-10 | 2.3501e-08 | 2.0003e-08 | 1.0759e-09 | 2.4767e-09 | 1.1911e-09 | 7.9733e-11 | 36379.328
126402.961 | 1.6482e-08 | 2.338e-08 | 5.4387e-10 | 2.3407e-08 | 2.0105e-08 | 1.0822e-09 | 2.4763e-09 | 1.2e-09 | 8.0752e-11 | 36391.492
126415.133 | 1.6424e-08 | 2.3163e-08 | 5.4937e-10 | 2.3408e-08 | 2.0221e-08 | 1.0865e-09 | 2.4848e-09 | 1.1984e-09 | 7.9665e-11 | 36403.664
126427.297 | 1.6173e-08 | 2.3241e-08 | 5.2863e-10 | 2.3043e-08 | 1.9957e-08 | 1.0735e-09 | 2.4469e-09 | 1.1737e-09 | 7.9196e-11 | 36415.828
126439.461 | 1.6081e-08 | 2.3007e-08 | 5.2847e-10 | 2.3032e-08 | 1.9614e-08 | 1.0696e-09 | 2.4489e-09 | 1.165e-09 | 7.8641e-11 | 36427.992
126451.633 | 1.6376e-08 | 2.3198e-08 | 5.3333e-10 | 2.3156e-08 | 1.9924e-08 | 1.0771e-09 | 2.4308e-09 | 1.1768e-09 | 7.9196e-11 | 36440.164
126463.797 | 1.6142e-08 | 2.2945e-08 | 5.2989e-10 | 2.3279e-08 | 1.9852e-08 | 1.0739e-09 | 2.4383e-09 | 1.176e-09 | 7.8793e-11 | 36452.328
126475.969 | 1.6269e-08 | 2.2696e-08 | 5.3787e-10 | 2.3361e-08 | 1.9811e-08 | 1.0775e-09 | 2.4703e-09 | 1.1907e-09 | 7.989e-11 | 36464.5
126488.133 | 1.6315e-08 | 2.3063e-08 | 5.3805e-10 | 2.3282e-08 | 1.9921e-08 | 1.0853e-09 | 2.4772e-09 | 1.2041e-09 | 7.9424e-11 | 36476.664
126500.297 | 1.6341e-08 | 2.3162e-08 | 5.3903e-10 | 2.3399e-08 | 1.9965e-08 | 1.0646e-09 | 2.4414e-09 | 1.1583e-09 | 7.8367e-11 | 36488.828
126512.469 | 1.6155e-08 | 2.3048e-08 | 5.3906e-10 | 2.272e-08 | 1.9784e-08 | 1.0619e-09 | 2.4141e-09 | 1.1728e-09 | 7.8494e-11 | 36501
126524.633 | 1.6141e-08 | 2.2746e-08 | 5.3034e-10 | 2.2929e-08 | 1.9549e-08 | 1.073e-09 | 2.4475e-09 | 1.168e-09 | 7.7493e-11 | 36513.164
126536.797 | 1.6163e-08 | 2.2897e-08 | 5.2398e-10 | 2.3055e-08 | 1.9389e-08 | 1.0594e-09 | 2.4164e-09 | 1.1669e-09 | 7.7426e-11 | 36525.328
126548.969 | 1.5774e-08 | 2.2905e-08 | 5.1542e-10 | 2.2924e-08 | 1.9574e-08 | 1.0479e-09 | 2.4005e-09 | 1.1509e-09 | 7.7014e-11 | 36537.5
126561.133 | 1.5953e-08 | 2.2532e-08 | 5.1746e-10 | 2.2802e-08 | 1.9236e-08 | 1.0499e-09 | 2.4155e-09 | 1.1425e-09 | 7.8054e-11 | 36549.664
126573.305 | 1.6365e-08 | 2.2908e-08 | 5.3806e-10 | 2.3534e-08 | 1.9777e-08 | 1.0576e-09 | 2.4726e-09 | 1.173e-09 | 7.9415e-11 | 36561.836
126585.469 | 1.5955e-08 | 2.311e-08 | 5.3266e-10 | 2.3165e-08 | 1.9677e-08 | 1.0681e-09 | 2.4445e-09 | 1.1796e-09 | 7.9259e-11 | 36574
126597.633 | 1.6296e-08 | 2.2982e-08 | 5.2988e-10 | 2.3295e-08 | 2.0009e-08 | 1.0736e-09 | 2.4529e-09 | 1.1691e-09 | 7.9477e-11 | 36586.164
126609.805 | 1.6348e-08 | 2.3049e-08 | 5.3259e-10 | 2.3243e-08 | 1.9722e-08 | 1.078e-09 | 2.4594e-09 | 1.1742e-09 | 7.8783e-11 | 36598.336
126621.969 | 1.6284e-08 | 2.3182e-08 | 5.3704e-10 | 2.3368e-08 | 1.9756e-08 | 1.0701e-09 | 2.4299e-09 | 1.1747e-09 | 7.891e-11 | 36610.5
126634.133 | 1.6329e-08 | 2.3074e-08 | 5.3815e-10 | 2.322e-08 | 2.0002e-08 | 1.0643e-09 | 2.4447e-09 | 1.1749e-09 | 7.9109e-11 | 36622.664
126646.305 | 1.6131e-08 | 2.2676e-08 | 5.3275e-10 | 2.3025e-08 | 2.0025e-08 | 1.0782e-09 | 2.399e-09 | 1.1767e-09 | 7.9694e-11 | 36634.836
126658.469 | 1.6204e-08 | 2.3018e-08 | 5.3723e-10 | 2.3223e-08 | 1.9932e-08 | 1.0692e-09 | 2.4394e-09 | 1.182e-09 | 7.9478e-11 | 36647
126670.641 | 1.6243e-08 | 2.3012e-08 | 5.3047e-10 | 2.3e-08 | 1.99e-08 | 1.0764e-09 | 2.4119e-09 | 1.1837e-09 | 8.0365e-11 | 36659.172
126682.805 | 1.6295e-08 | 2.3128e-08 | 5.3404e-10 | 2.3309e-08 | 1.9947e-08 | 1.069e-09 | 2.454e-09 | 1.176e-09 | 7.8665e-11 | 36671.336
126694.969 | 1.6669e-08 | 2.2954e-08 | 5.3342e-10 | 2.298e-08 | 1.984e-08 | 1.0769e-09 | 2.4295e-09 | 1.1957e-09 | 7.7968e-11 | 36683.5
126707.141 | 1.6302e-08 | 2.2799e-08 | 5.3248e-10 | 2.317e-08 | 1.9875e-08 | 1.064e-09 | 2.4645e-09 | 1.1846e-09 | 7.9023e-11 | 36695.672
126719.305 | 1.6092e-08 | 2.3013e-08 | 5.4221e-10 | 2.3247e-08 | 1.9768e-08 | 1.0717e-09 | 2.4563e-09 | 1.1937e-09 | 7.9771e-11 | 36707.836
126731.469 | 1.6148e-08 | 2.317e-08 | 5.4013e-10 | 2.3388e-08 | 1.9929e-08 | 1.0639e-09 | 2.4471e-09 | 1.1777e-09 | 7.8183e-11 | 36720
126743.641 | 1.6115e-08 | 2.2718e-08 | 5.3933e-10 | 2.34e-08 | 1.9834e-08 | 1.0762e-09 | 2.4772e-09 | 1.1788e-09 | 7.8651e-11 | 36732.172
126755.805 | 1.6059e-08 | 2.2988e-08 | 5.3915e-10 | 2.3288e-08 | 1.9612e-08 | 1.0575e-09 | 2.4736e-09 | 1.18e-09 | 7.9382e-11 | 36744.336
126767.977 | 1.6488e-08 | 2.2757e-08 | 5.3395e-10 | 2.3138e-08 | 1.961e-08 | 1.0644e-09 | 2.4193e-09 | 1.1632e-09 | 7.7769e-11 | 36756.508
126780.141 | 1.5981e-08 | 2.2695e-08 | 5.2612e-10 | 2.295e-08 | 1.9634e-08 | 1.0643e-09 | 2.4106e-09 | 1.1578e-09 | 7.7061e-11 | 36768.672
126792.305 | 1.6228e-08 | 2.2607e-08 | 5.2529e-10 | 2.2809e-08 | 1.9601e-08 | 1.059e-09 | 2.4184e-09 | 1.1607e-09 | 7.7318e-11 | 36780.836
126804.477 | 1.6184e-08 | 2.2871e-08 | 5.3265e-10 | 2.31e-08 | 1.9709e-08 | 1.0651e-09 | 2.41e-09 | 1.1691e-09 | 7.9055e-11 | 36793.008
126816.641 | 1.6311e-08 | 2.2522e-08 | 5.3384e-10 | 2.3292e-08 | 1.9839e-08 | 1.0568e-09 | 2.4132e-09 | 1.1633e-09 | 7.8463e-11 | 36805.172
126828.805 | 1.6226e-08 | 2.2923e-08 | 5.2906e-10 | 2.3e-08 | 1.9641e-08 | 1.0563e-09 | 2.4324e-09 | 1.1804e-09 | 7.8416e-11 | 36817.336
126840.977 | 1.6345e-08 | 2.2889e-08 | 5.3464e-10 | 2.3372e-08 | 1.9747e-08 | 1.0598e-09 | 2.4287e-09 | 1.1734e-09 | 7.9873e-11 | 36829.508
126853.141 | 1.6309e-08 | 2.2943e-08 | 5.3447e-10 | 2.3229e-08 | 1.9627e-08 | 1.0587e-09 | 2.461e-09 | 1.1852e-09 | 7.8989e-11 | 36841.672
126865.313 | 1.6234e-08 | 2.307e-08 | 5.4711e-10 | 2.3184e-08 | 1.9937e-08 | 1.0783e-09 | 2.465e-09 | 1.2101e-09 | 8.017e-11 | 36853.844
126877.477 | 1.658e-08 | 2.3189e-08 | 5.4739e-10 | 2.3272e-08 | 2.0112e-08 | 1.0691e-09 | 2.4835e-09 | 1.1938e-09 | 8.0252e-11 | 36866.008
126889.641 | 1.6218e-08 | 2.3253e-08 | 5.4194e-10 | 2.3478e-08 | 2.0002e-08 | 1.0775e-09 | 2.4555e-09 | 1.1986e-09 | 7.9207e-11 | 36878.172
126901.813 | 1.6175e-08 | 2.3032e-08 | 5.4442e-10 | 2.3257e-08 | 1.9777e-08 | 1.0702e-09 | 2.4484e-09 | 1.1773e-09 | 7.845e-11 | 36890.344
126913.977 | 1.6439e-08 | 2.2764e-08 | 5.3563e-10 | 2.315e-08 | 1.9717e-08 | 1.0707e-09 | 2.4525e-09 | 1.1759e-09 | 7.9091e-11 | 36902.508
126926.141 | 1.6265e-08 | 2.2682e-08 | 5.4093e-10 | 2.3273e-08 | 1.9899e-08 | 1.0646e-09 | 2.4757e-09 | 1.1971e-09 | 7.9972e-11 | 36914.672
126938.313 | 1.6255e-08 | 2.3061e-08 | 5.4061e-10 | 2.3075e-08 | 2.0052e-08 | 1.0577e-09 | 2.4495e-09 | 1.2018e-09 | 7.9494e-11 | 36926.844
126950.477 | 1.6546e-08 | 2.3005e-08 | 5.3123e-10 | 2.3152e-08 | 1.9849e-08 | 1.0663e-09 | 2.4575e-09 | 1.18e-09 | 7.7899e-11 | 36939.008
126962.648 | 1.633e-08 | 2.2758e-08 | 5.3846e-10 | 2.3166e-08 | 1.9877e-08 | 1.0659e-09 | 2.45e-09 | 1.1705e-09 | 7.9404e-11 | 36951.179
126974.813 | 1.6231e-08 | 2.3147e-08 | 5.2618e-10 | 2.2763e-08 | 1.9337e-08 | 1.0676e-09 | 2.4324e-09 | 1.1555e-09 | 7.7042e-11 | 36963.344
126986.977 | 1.609e-08 | 2.2572e-08 | 5.2537e-10 | 2.2879e-08 | 1.9634e-08 | 1.0452e-09 | 2.4124e-09 | 1.163e-09 | 7.7344e-11 | 36975.508
126999.148 | 1.6171e-08 | 2.2552e-08 | 5.1903e-10 | 2.2961e-08 | 1.9618e-08 | 1.0556e-09 | 2.3988e-09 | 1.1687e-09 | 7.7946e-11 | 36987.679
127011.313 | 1.6251e-08 | 2.2769e-08 | 5.2526e-10 | 2.2712e-08 | 1.9849e-08 | 1.0478e-09 | 2.3995e-09 | 1.147e-09 | 7.77e-11 | 36999.844
127023.477 | 1.6181e-08 | 2.2671e-08 | 5.2149e-10 | 2.283e-08 | 1.9488e-08 | 1.0324e-09 | 2.3807e-09 | 1.1538e-09 | 7.7691e-11 | 37012.008
127035.648 | 1.617e-08 | 2.2754e-08 | 5.257e-10 | 2.2673e-08 | 1.9557e-08 | 1.0584e-09 | 2.4236e-09 | 1.1676e-09 | 7.9161e-11 | 37024.179
127047.813 | 1.6376e-08 | 2.2894e-08 | 5.2983e-10 | 2.2925e-08 | 1.9962e-08 | 1.0693e-09 | 2.4583e-09 | 1.1815e-09 | 7.91e-11 | 37036.344
127059.984 | 1.6303e-08 | 2.3034e-08 | 5.2833e-10 | 2.3129e-08 | 1.9634e-08 | 1.0605e-09 | 2.4374e-09 | 1.1844e-09 | 7.8315e-11 | 37048.515
127072.148 | 1.6482e-08 | 2.3122e-08 | 5.3121e-10 | 2.2871e-08 | 1.9768e-08 | 1.0611e-09 | 2.4119e-09 | 1.173e-09 | 7.8753e-11 | 37060.679
127084.313 | 1.6078e-08 | 2.279e-08 | 5.2547e-10 | 2.3263e-08 | 1.9729e-08 | 1.053e-09 | 2.4325e-09 | 1.1606e-09 | 7.8166e-11 | 37072.844
127096.484 | 1.6182e-08 | 2.2978e-08 | 5.3217e-10 | 2.3117e-08 | 1.9832e-08 | 1.0612e-09 | 2.4488e-09 | 1.1723e-09 | 8.0425e-11 | 37085.015
127108.648 | 1.6158e-08 | 2.3008e-08 | 5.3776e-10 | 2.363e-08 | 1.9544e-08 | 1.0714e-09 | 2.4619e-09 | 1.1847e-09 | 7.9587e-11 | 37097.179
127120.813 | 1.6136e-08 | 2.3038e-08 | 5.4413e-10 | 2.333e-08 | 1.9839e-08 | 1.0613e-09 | 2.4479e-09 | 1.1866e-09 | 7.8709e-11 | 37109.344
127132.984 | 1.6299e-08 | 2.3001e-08 | 5.4067e-10 | 2.3531e-08 | 1.9978e-08 | 1.0626e-09 | 2.4757e-09 | 1.1979e-09 | 7.9281e-11 | 37121.515
127145.148 | 1.6115e-08 | 2.3232e-08 | 5.4407e-10 | 2.3469e-08 | 2.0027e-08 | 1.0693e-09 | 2.4933e-09 | 1.2146e-09 | 8.0161e-11 | 37133.679
127157.32 | 1.6488e-08 | 2.3119e-08 | 5.4139e-10 | 2.3414e-08 | 2.0051e-08 | 1.0729e-09 | 2.4821e-09 | 1.1856e-09 | 7.9101e-11 | 37145.851
127169.484 | 1.6317e-08 | 2.2866e-08 | 5.3287e-10 | 2.3281e-08 | 1.9825e-08 | 1.0613e-09 | 2.4708e-09 | 1.1831e-09 | 7.8858e-11 | 37158.015
127181.648 | 1.6413e-08 | 2.2822e-08 | 5.3549e-10 | 2.3046e-08 | 1.9796e-08 | 1.0529e-09 | 2.4568e-09 | 1.183e-09 | 7.8947e-11 | 37170.179
127193.82 | 1.6354e-08 | 2.2953e-08 | 5.3123e-10 | 2.3244e-08 | 1.9783e-08 | 1.0605e-09 | 2.4585e-09 | 1.1828e-09 | 7.8665e-11 | 37182.351
127205.984 | 1.6013e-08 | 2.2588e-08 | 5.3719e-10 | 2.3317e-08 | 1.9734e-08 | 1.0503e-09 | 2.4382e-09 | 1.1736e-09 | 7.9064e-11 | 37194.515
127218.148 | 1.6201e-08 | 2.2378e-08 | 5.3237e-10 | 2.3026e-08 | 1.9647e-08 | 1.0346e-09 | 2.4025e-09 | 1.1723e-09 | 7.8254e-11 | 37206.679
127230.32 | 1.6247e-08 | 2.2364e-08 | 5.3378e-10 | 2.2869e-08 | 1.9452e-08 | 1.0576e-09 | 2.4239e-09 | 1.1689e-09 | 7.7698e-11 | 37218.851
127242.484 | 1.6228e-08 | 2.2863e-08 | 5.2526e-10 | 2.3106e-08 | 1.9571e-08 | 1.0448e-09 | 2.401e-09 | 1.1666e-09 | 7.7808e-11 | 37231.015
127254.656 | 1.6012e-08 | 2.2606e-08 | 5.2655e-10 | 2.3156e-08 | 1.977e-08 | 1.0482e-09 | 2.4195e-09 | 1.1669e-09 | 7.8017e-11 | 37243.187
127266.82 | 1.6102e-08 | 2.2796e-08 | 5.2895e-10 | 2.3063e-08 | 1.9765e-08 | 1.0359e-09 | 2.4238e-09 | 1.1704e-09 | 7.8332e-11 | 37255.351
127278.984 | 1.6387e-08 | 2.2764e-08 | 5.2294e-10 | 2.3047e-08 | 1.9642e-08 | 1.0451e-09 | 2.4342e-09 | 1.1607e-09 | 7.8333e-11 | 37267.515
127291.156 | 1.6272e-08 | 2.2634e-08 | 5.2856e-10 | 2.2906e-08 | 1.9794e-08 | 1.0493e-09 | 2.4268e-09 | 1.161e-09 | 7.8005e-11 | 37279.687
127303.32 | 1.6195e-08 | 2.31e-08 | 5.3244e-10 | 2.3241e-08 | 1.9911e-08 | 1.0553e-09 | 2.4521e-09 | 1.1703e-09 | 7.8831e-11 | 37291.851
127315.484 | 1.6298e-08 | 2.2456e-08 | 5.2631e-10 | 2.3088e-08 | 1.975e-08 | 1.0447e-09 | 2.4037e-09 | 1.1578e-09 | 7.6979e-11 | 37304.015
127327.656 | 1.6071e-08 | 2.2571e-08 | 5.2324e-10 | 2.2732e-08 | 1.9439e-08 | 1.0373e-09 | 2.3934e-09 | 1.1629e-09 | 7.6523e-11 | 37316.187
127339.82 | 1.6093e-08 | 2.2678e-08 | 5.2876e-10 | 2.2922e-08 | 1.943e-08 | 1.0301e-09 | 2.4014e-09 | 1.1507e-09 | 7.7083e-11 | 37328.351
127351.992 | 1.6158e-08 | 2.265e-08 | 5.1938e-10 | 2.3116e-08 | 1.9739e-08 | 1.0515e-09 | 2.4115e-09 | 1.1555e-09 | 7.7184e-11 | 37340.523
127364.156 | 1.6142e-08 | 2.258e-08 | 5.2603e-10 | 2.2806e-08 | 1.9442e-08 | 1.0427e-09 | 2.3789e-09 | 1.155e-09 | 7.7393e-11 | 37352.687
127376.32 | 1.6338e-08 | 2.2614e-08 | 5.2296e-10 | 2.2829e-08 | 1.9521e-08 | 1.0374e-09 | 2.3966e-09 | 1.1637e-09 | 7.6936e-11 | 37364.851
127388.492 | 1.6277e-08 | 2.2542e-08 | 5.2465e-10 | 2.2779e-08 | 1.9593e-08 | 1.0398e-09 | 2.3934e-09 | 1.1529e-09 | 7.6498e-11 | 37377.023
127400.656 | 1.6119e-08 | 2.2436e-08 | 5.2358e-10 | 2.2699e-08 | 1.9623e-08 | 1.0357e-09 | 2.4063e-09 | 1.1517e-09 | 7.6693e-11 | 37389.187
127412.82 | 1.5983e-08 | 2.2689e-08 | 5.1556e-10 | 2.2695e-08 | 1.9633e-08 | 1.0353e-09 | 2.3842e-09 | 1.1564e-09 | 7.7517e-11 | 37401.351
127424.992 | 1.5955e-08 | 2.2705e-08 | 5.1869e-10 | 2.2645e-08 | 1.9453e-08 | 1.044e-09 | 2.421e-09 | 1.1398e-09 | 7.7071e-11 | 37413.523
127437.156 | 1.6081e-08 | 2.2465e-08 | 5.2642e-10 | 2.2913e-08 | 1.9586e-08 | 1.0858e-09 | 2.3948e-09 | 1.1521e-09 | 7.7486e-11 | 37425.687
127449.328 | 1.6056e-08 | 2.2611e-08 | 5.2337e-10 | 2.2795e-08 | 1.9854e-08 | 1.0906e-09 | 2.4081e-09 | 1.1497e-09 | 7.6492e-11 | 37437.859
127461.492 | 1.617e-08 | 2.2584e-08 | 5.2943e-10 | 2.3006e-08 | 1.9656e-08 | 1.0783e-09 | 2.4008e-09 | 1.1587e-09 | 7.7659e-11 | 37450.023
127473.656 | 1.637e-08 | 2.291e-08 | 5.3007e-10 | 2.2979e-08 | 1.9359e-08 | 1.0901e-09 | 2.4004e-09 | 1.155e-09 | 7.7437e-11 | 37462.187
127485.828 | 1.6211e-08 | 2.2514e-08 | 5.3029e-10 | 2.2871e-08 | 1.9703e-08 | 1.0781e-09 | 2.3781e-09 | 1.1482e-09 | 7.7172e-11 | 37474.359
127497.992 | 1.6082e-08 | 2.2503e-08 | 5.2699e-10 | 2.2995e-08 | 1.9611e-08 | 1.0577e-09 | 2.3914e-09 | 1.1561e-09 | 7.6919e-11 | 37486.523
127510.156 | 1.5989e-08 | 2.2629e-08 | 5.3286e-10 | 2.2889e-08 | 1.9678e-08 | 1.0844e-09 | 2.3864e-09 | 1.1592e-09 | 7.7564e-11 | 37498.687
127522.328 | 1.6452e-08 | 2.2786e-08 | 5.3663e-10 | 2.3043e-08 | 1.9536e-08 | 1.0757e-09 | 2.3674e-09 | 1.1518e-09 | 7.6982e-11 | 37510.859
127534.492 | 1.6261e-08 | 2.2463e-08 | 5.1852e-10 | 2.2518e-08 | 1.9522e-08 | 1.0604e-09 | 2.3429e-09 | 1.1278e-09 | 7.5688e-11 | 37523.023
127546.664 | 1.5893e-08 | 2.2255e-08 | 5.1706e-10 | 2.2673e-08 | 1.9409e-08 | 1.0587e-09 | 2.3594e-09 | 1.13e-09 | 7.6409e-11 | 37535.195
127558.828 | 1.6125e-08 | 2.2349e-08 | 5.1316e-10 | 2.2532e-08 | 1.9251e-08 | 1.0498e-09 | 2.3387e-09 | 1.1284e-09 | 7.6326e-11 | 37547.359
127570.992 | 1.6197e-08 | 2.2305e-08 | 5.1453e-10 | 2.2579e-08 | 1.9354e-08 | 1.0656e-09 | 2.3427e-09 | 1.1306e-09 | 7.5515e-11 | 37559.523
127583.164 | 1.6221e-08 | 2.251e-08 | 5.1679e-10 | 2.2698e-08 | 1.9263e-08 | 1.0545e-09 | 2.3715e-09 | 1.124e-09 | 7.7375e-11 | 37571.695
127595.328 | 1.6185e-08 | 2.2245e-08 | 5.1525e-10 | 2.2875e-08 | 1.9376e-08 | 1.0719e-09 | 2.386e-09 | 1.1433e-09 | 7.7143e-11 | 37583.859
127607.492 | 1.6123e-08 | 2.2447e-08 | 5.2138e-10 | 2.2743e-08 | 1.9407e-08 | 1.0752e-09 | 2.4275e-09 | 1.1436e-09 | 7.7434e-11 | 37596.023
127619.664 | 1.6042e-08 | 2.2539e-08 | 5.2224e-10 | 2.2783e-08 | 1.939e-08 | 1.075e-09 | 2.3796e-09 | 1.1552e-09 | 7.7029e-11 | 37608.195
127631.828 | 1.6245e-08 | 2.2458e-08 | 5.2572e-10 | 2.2847e-08 | 1.9556e-08 | 1.069e-09 | 2.3976e-09 | 1.161e-09 | 7.7685e-11 | 37620.359
127644 | 1.6111e-08 | 2.2488e-08 | 5.2926e-10 | 2.2852e-08 | 1.9155e-08 | 1.0799e-09 | 2.4036e-09 | 1.1562e-09 | 7.7775e-11 | 37632.531
127656.164 | 1.6198e-08 | 2.2423e-08 | 5.2957e-10 | 2.3032e-08 | 1.9565e-08 | 1.0721e-09 | 2.4276e-09 | 1.1534e-09 | 7.8174e-11 | 37644.695
127668.328 | 1.6118e-08 | 2.2597e-08 | 5.2581e-10 | 2.2985e-08 | 1.9576e-08 | 1.0694e-09 | 2.4206e-09 | 1.1676e-09 | 7.8457e-11 | 37656.859
127680.5 | 1.6173e-08 | 2.2412e-08 | 5.2884e-10 | 2.2739e-08 | 1.9688e-08 | 1.0769e-09 | 2.4138e-09 | 1.1689e-09 | 7.7372e-11 | 37669.031
127692.664 | 1.6171e-08 | 2.3086e-08 | 5.393e-10 | 2.2822e-08 | 1.9696e-08 | 1.0761e-09 | 2.4161e-09 | 1.1687e-09 | 7.8386e-11 | 37681.195
127704.828 | 1.614e-08 | 2.2706e-08 | 5.3493e-10 | 2.2887e-08 | 1.9561e-08 | 1.0873e-09 | 2.4452e-09 | 1.1745e-09 | 7.8242e-11 | 37693.359
127717 | 1.6149e-08 | 2.3013e-08 | 5.3454e-10 | 2.302e-08 | 1.9763e-08 | 1.0819e-09 | 2.4286e-09 | 1.1751e-09 | 7.8378e-11 | 37705.531
127729.164 | 1.6327e-08 | 2.2726e-08 | 5.3523e-10 | 2.349e-08 | 1.9716e-08 | 1.0771e-09 | 2.4365e-09 | 1.1741e-09 | 7.8508e-11 | 37717.695
127741.336 | 1.6267e-08 | 2.2828e-08 | 5.4036e-10 | 2.3331e-08 | 1.9664e-08 | 1.0824e-09 | 2.4487e-09 | 1.1861e-09 | 7.9865e-11 | 37729.867
127753.5 | 1.6113e-08 | 2.2857e-08 | 5.4345e-10 | 2.3036e-08 | 1.9673e-08 | 1.0816e-09 | 2.4336e-09 | 1.184e-09 | 7.9032e-11 | 37742.031
127765.664 | 1.5973e-08 | 2.307e-08 | 5.4101e-10 | 2.3091e-08 | 1.9803e-08 | 1.0833e-09 | 2.4678e-09 | 1.1859e-09 | 7.9285e-11 | 37754.195
127777.836 | 1.6258e-08 | 2.267e-08 | 5.456e-10 | 2.3186e-08 | 1.9628e-08 | 1.0747e-09 | 2.4595e-09 | 1.1796e-09 | 8.0013e-11 | 37766.367
127790 | 1.6574e-08 | 2.2621e-08 | 5.297e-10 | 2.2967e-08 | 1.965e-08 | 1.0721e-09 | 2.4299e-09 | 1.1738e-09 | 7.8025e-11 | 37778.531
127802.172 | 1.6014e-08 | 2.2626e-08 | 5.2945e-10 | 2.3015e-08 | 1.959e-08 | 1.062e-09 | 2.4044e-09 | 1.1672e-09 | 7.8933e-11 | 37790.703
127814.336 | 1.6126e-08 | 2.2648e-08 | 5.3275e-10 | 2.2831e-08 | 1.9551e-08 | 1.0711e-09 | 2.4131e-09 | 1.1592e-09 | 7.8461e-11 | 37802.867
127826.5 | 1.6218e-08 | 2.249e-08 | 5.225e-10 | 2.2988e-08 | 1.9596e-08 | 1.0667e-09 | 2.3903e-09 | 1.1483e-09 | 7.656e-11 | 37815.031
127838.672 | 1.618e-08 | 2.2206e-08 | 5.1917e-10 | 2.2859e-08 | 1.9554e-08 | 1.0903e-09 | 2.4029e-09 | 1.1635e-09 | 7.7512e-11 | 37827.203
127850.836 | 1.6152e-08 | 2.2728e-08 | 5.2544e-10 | 2.2632e-08 | 1.9575e-08 | 1.078e-09 | 2.4034e-09 | 1.1496e-09 | 7.7755e-11 | 37839.367
127863 | 1.6218e-08 | 2.2397e-08 | 5.2632e-10 | 2.271e-08 | 1.9248e-08 | 1.0801e-09 | 2.4155e-09 | 1.1611e-09 | 7.7862e-11 | 37851.531
127875.172 | 1.6375e-08 | 2.268e-08 | 5.2626e-10 | 2.2951e-08 | 1.9649e-08 | 1.0774e-09 | 2.4164e-09 | 1.1602e-09 | 7.747e-11 | 37863.703
127887.336 | 1.5959e-08 | 2.2615e-08 | 5.2531e-10 | 2.2862e-08 | 1.9612e-08 | 1.0768e-09 | 2.3976e-09 | 1.1612e-09 | 7.8665e-11 | 37875.867
127899.508 | 1.6148e-08 | 2.2492e-08 | 5.3179e-10 | 2.2659e-08 | 1.9724e-08 | 1.0693e-09 | 2.4175e-09 | 1.1635e-09 | 7.7787e-11 | 37888.039
127911.672 | 1.6018e-08 | 2.2682e-08 | 5.2535e-10 | 2.2859e-08 | 1.9563e-08 | 1.0806e-09 | 2.427e-09 | 1.1631e-09 | 7.8642e-11 | 37900.203
127923.836 | 1.6073e-08 | 2.2519e-08 | 5.2638e-10 | 2.2962e-08 | 1.9593e-08 | 1.0799e-09 | 2.3985e-09 | 1.1572e-09 | 7.8331e-11 | 37912.367
127936.008 | 1.6171e-08 | 2.2618e-08 | 5.3575e-10 | 2.2934e-08 | 1.9737e-08 | 1.0818e-09 | 2.3973e-09 | 1.1383e-09 | 7.801e-11 | 37924.539
127948.172 | 1.6203e-08 | 2.2681e-08 | 5.2026e-10 | 2.2785e-08 | 1.9544e-08 | 1.0721e-09 | 2.4063e-09 | 1.1455e-09 | 7.7891e-11 | 37936.703
127960.336 | 1.6398e-08 | 2.2695e-08 | 5.3033e-10 | 2.3001e-08 | 1.9647e-08 | 1.0802e-09 | 2.4316e-09 | 1.1692e-09 | 7.7294e-11 | 37948.867
127972.508 | 1.6169e-08 | 2.2685e-08 | 5.3282e-10 | 2.3011e-08 | 1.9277e-08 | 1.0873e-09 | 2.4082e-09 | 1.1592e-09 | 7.8281e-11 | 37961.039
127984.672 | 1.6348e-08 | 2.2842e-08 | 5.3507e-10 | 2.2613e-08 | 1.9522e-08 | 1.0927e-09 | 2.4056e-09 | 1.1675e-09 | 7.8659e-11 | 37973.203
127996.844 | 1.6284e-08 | 2.2615e-08 | 5.2634e-10 | 2.2716e-08 | 1.9604e-08 | 1.0743e-09 | 2.397e-09 | 1.1558e-09 | 7.9015e-11 | 37985.375
128009.008 | 1.6217e-08 | 2.26e-08 | 5.2988e-10 | 2.2802e-08 | 1.9451e-08 | 1.0785e-09 | 2.3844e-09 | 1.1476e-09 | 7.7568e-11 | 37997.539
128021.172 | 1.6212e-08 | 2.244e-08 | 5.2356e-10 | 2.2788e-08 | 1.9335e-08 | 1.0787e-09 | 2.3897e-09 | 1.1498e-09 | 7.7194e-11 | 38009.703
128033.344 | 1.6164e-08 | 2.264e-08 | 5.2651e-10 | 2.262e-08 | 1.9595e-08 | 1.0674e-09 | 2.3672e-09 | 1.1398e-09 | 7.7463e-11 | 38021.875
128045.508 | 1.607e-08 | 2.2347e-08 | 5.3024e-10 | 2.2619e-08 | 1.9427e-08 | 1.0872e-09 | 2.4229e-09 | 1.1621e-09 | 7.8256e-11 | 38034.039
128057.672 | 1.6161e-08 | 2.2893e-08 | 5.2491e-10 | 2.2388e-08 | 1.9589e-08 | 1.0809e-09 | 2.3984e-09 | 1.1417e-09 | 7.6911e-11 | 38046.203
128069.844 | 1.6313e-08 | 2.2468e-08 | 5.17e-10 | 2.2595e-08 | 1.9568e-08 | 1.0769e-09 | 2.4047e-09 | 1.1574e-09 | 7.7325e-11 | 38058.375
128082.008 | 1.6018e-08 | 2.2534e-08 | 5.2217e-10 | 2.2725e-08 | 1.9586e-08 | 1.0746e-09 | 2.3836e-09 | 1.1557e-09 | 7.8232e-11 | 38070.539
128094.18 | 1.61e-08 | 2.2461e-08 | 5.2353e-10 | 2.2838e-08 | 1.9605e-08 | 1.0722e-09 | 2.4254e-09 | 1.1667e-09 | 7.7483e-11 | 38082.711
128106.344 | 1.6063e-08 | 2.2379e-08 | 5.2747e-10 | 2.2788e-08 | 1.9582e-08 | 1.0692e-09 | 2.425e-09 | 1.1699e-09 | 7.7963e-11 | 38094.875
128118.508 | 1.61e-08 | 2.2538e-08 | 5.2817e-10 | 2.2799e-08 | 1.9439e-08 | 1.0767e-09 | 2.4083e-09 | 1.1633e-09 | 7.8176e-11 | 38107.039
128130.68 | 1.6221e-08 | 2.2658e-08 | 5.2238e-10 | 2.2639e-08 | 1.9642e-08 | 1.0657e-09 | 2.3951e-09 | 1.1566e-09 | 7.7629e-11 | 38119.211
128142.844 | 1.6065e-08 | 2.2947e-08 | 5.2081e-10 | 2.3215e-08 | 1.9759e-08 | 1.0584e-09 | 2.3889e-09 | 1.1478e-09 | 7.6858e-11 | 38131.375
128155.008 | 1.6104e-08 | 2.2786e-08 | 5.2284e-10 | 2.2573e-08 | 1.9534e-08 | 1.0617e-09 | 2.4121e-09 | 1.1645e-09 | 7.7128e-11 | 38143.539
128167.18 | 1.6075e-08 | 2.2556e-08 | 5.2223e-10 | 2.3086e-08 | 1.9737e-08 | 1.0748e-09 | 2.4447e-09 | 1.1725e-09 | 7.8725e-11 | 38155.711
128179.344 | 1.6253e-08 | 2.2828e-08 | 5.2338e-10 | 2.3185e-08 | 1.9336e-08 | 1.0786e-09 | 2.417e-09 | 1.1692e-09 | 7.832e-11 | 38167.875
128191.516 | 1.6058e-08 | 2.2554e-08 | 5.3435e-10 | 2.3282e-08 | 1.9489e-08 | 1.0667e-09 | 2.3869e-09 | 1.1531e-09 | 7.8635e-11 | 38180.047
128203.68 | 1.6168e-08 | 2.2352e-08 | 5.2529e-10 | 2.2857e-08 | 1.9332e-08 | 1.0658e-09 | 2.4352e-09 | 1.1527e-09 | 7.7357e-11 | 38192.211
128215.844 | 1.5865e-08 | 2.2612e-08 | 5.217e-10 | 2.2939e-08 | 1.9671e-08 | 1.0695e-09 | 2.4227e-09 | 1.1588e-09 | 7.6923e-11 | 38204.375
128228.016 | 1.6074e-08 | 2.2493e-08 | 5.2147e-10 | 2.2569e-08 | 1.9429e-08 | 1.0601e-09 | 2.3716e-09 | 1.1457e-09 | 7.6945e-11 | 38216.547
128240.18 | 1.6046e-08 | 2.2365e-08 | 5.2856e-10 | 2.2737e-08 | 1.9657e-08 | 1.0729e-09 | 2.3959e-09 | 1.1567e-09 | 7.7466e-11 | 38228.711
128252.344 | 1.617e-08 | 2.2796e-08 | 5.216e-10 | 2.2776e-08 | 1.9713e-08 | 1.0675e-09 | 2.396e-09 | 1.1505e-09 | 7.7383e-11 | 38240.875
128264.516 | 1.6147e-08 | 2.2496e-08 | 5.2965e-10 | 2.2959e-08 | 1.9735e-08 | 1.0644e-09 | 2.4224e-09 | 1.1594e-09 | 7.7544e-11 | 38253.047
128276.68 | 1.6123e-08 | 2.287e-08 | 5.3407e-10 | 2.2758e-08 | 1.9565e-08 | 1.0651e-09 | 2.4139e-09 | 1.1592e-09 | 7.7867e-11 | 38265.211
128288.852 | 1.6073e-08 | 2.2759e-08 | 5.3984e-10 | 2.301e-08 | 1.9804e-08 | 1.0843e-09 | 2.4298e-09 | 1.1742e-09 | 7.7305e-11 | 38277.383
128301.016 | 1.6158e-08 | 2.2926e-08 | 5.352e-10 | 2.3007e-08 | 1.9575e-08 | 1.06e-09 | 2.4211e-09 | 1.1699e-09 | 7.742e-11 | 38289.547
128313.18 | 1.599e-08 | 2.2465e-08 | 5.3225e-10 | 2.2856e-08 | 1.9435e-08 | 1.0636e-09 | 2.4115e-09 | 1.15e-09 | 7.7125e-11 | 38301.711
128325.352 | 1.6363e-08 | 2.2646e-08 | 5.2922e-10 | 2.299e-08 | 1.943e-08 | 1.0663e-09 | 2.4023e-09 | 1.1526e-09 | 7.8634e-11 | 38313.883
128337.516 | 1.6236e-08 | 2.2371e-08 | 5.2545e-10 | 2.2715e-08 | 1.963e-08 | 1.0721e-09 | 2.4219e-09 | 1.1669e-09 | 7.771e-11 | 38326.047
128349.68 | 1.607e-08 | 2.2596e-08 | 5.3621e-10 | 2.3046e-08 | 1.9502e-08 | 1.0741e-09 | 2.3957e-09 | 1.1576e-09 | 7.7776e-11 | 38338.211
128361.852 | 1.6536e-08 | 2.2991e-08 | 5.3482e-10 | 2.2965e-08 | 1.9649e-08 | 1.0665e-09 | 2.4354e-09 | 1.1676e-09 | 7.7648e-11 | 38350.383
128374.016 | 1.6092e-08 | 2.2394e-08 | 5.264e-10 | 2.2807e-08 | 1.9559e-08 | 1.0618e-09 | 2.4268e-09 | 1.1558e-09 | 7.7407e-11 | 38362.547
128386.188 | 1.6236e-08 | 2.2475e-08 | 5.2719e-10 | 2.2919e-08 | 1.9553e-08 | 1.0648e-09 | 2.4029e-09 | 1.1717e-09 | 7.7327e-11 | 38374.719
128398.352 | 1.6187e-08 | 2.2698e-08 | 5.2773e-10 | 2.2729e-08 | 1.9561e-08 | 1.0782e-09 | 2.4314e-09 | 1.1593e-09 | 7.8041e-11 | 38386.883
128410.516 | 1.6165e-08 | 2.2504e-08 | 5.4018e-10 | 2.3229e-08 | 1.9461e-08 | 1.0631e-09 | 2.41e-09 | 1.167e-09 | 7.8532e-11 | 38399.047
128422.688 | 1.6129e-08 | 2.2603e-08 | 5.3398e-10 | 2.304e-08 | 1.9805e-08 | 1.0634e-09 | 2.4035e-09 | 1.1669e-09 | 7.7953e-11 | 38411.219
128434.852 | 1.6173e-08 | 2.253e-08 | 5.2559e-10 | 2.3125e-08 | 1.9579e-08 | 1.0725e-09 | 2.4223e-09 | 1.1599e-09 | 7.7487e-11 | 38423.383
128447.016 | 1.6023e-08 | 2.2573e-08 | 5.261e-10 | 2.311e-08 | 1.9585e-08 | 1.0736e-09 | 2.4501e-09 | 1.1801e-09 | 7.898e-11 | 38435.547
128459.188 | 1.6159e-08 | 2.2646e-08 | 5.4343e-10 | 2.3088e-08 | 1.9857e-08 | 1.0835e-09 | 2.4484e-09 | 1.1752e-09 | 7.9166e-11 | 38447.719
128471.352 | 1.6141e-08 | 2.2642e-08 | 5.3682e-10 | 2.3234e-08 | 1.9697e-08 | 1.0633e-09 | 2.4535e-09 | 1.1748e-09 | 7.9598e-11 | 38459.883
128483.523 | 1.609e-08 | 2.282e-08 | 5.428e-10 | 2.3072e-08 | 1.9602e-08 | 1.0587e-09 | 2.4238e-09 | 1.1685e-09 | 7.7971e-11 | 38472.054
128495.688 | 1.6294e-08 | 2.2671e-08 | 5.3076e-10 | 2.3157e-08 | 1.9758e-08 | 1.073e-09 | 2.3919e-09 | 1.1606e-09 | 7.8566e-11 | 38484.219
128507.852 | 1.6161e-08 | 2.2569e-08 | 5.2894e-10 | 2.2796e-08 | 1.9595e-08 | 1.0596e-09 | 2.4229e-09 | 1.1703e-09 | 7.7286e-11 | 38496.383
128520.023 | 1.6113e-08 | 2.2494e-08 | 5.2704e-10 | 2.3008e-08 | 1.9632e-08 | 1.055e-09 | 2.4117e-09 | 1.1616e-09 | 7.7458e-11 | 38508.554
128532.188 | 1.602e-08 | 2.2891e-08 | 5.2746e-10 | 2.2663e-08 | 1.9499e-08 | 1.0508e-09 | 2.4097e-09 | 1.1648e-09 | 7.8115e-11 | 38520.719
128544.352 | 1.6028e-08 | 2.2598e-08 | 5.3089e-10 | 2.2928e-08 | 1.9454e-08 | 1.0518e-09 | 2.4409e-09 | 1.1646e-09 | 7.8464e-11 | 38532.883
128556.523 | 1.6259e-08 | 2.2647e-08 | 5.376e-10 | 2.2794e-08 | 1.9551e-08 | 1.0651e-09 | 2.4196e-09 | 1.1568e-09 | 7.8207e-11 | 38545.054
128568.688 | 1.6133e-08 | 2.2597e-08 | 5.2794e-10 | 2.283e-08 | 1.9538e-08 | 1.0586e-09 | 2.3853e-09 | 1.1608e-09 | 7.6876e-11 | 38557.219
128580.859 | 1.597e-08 | 2.2423e-08 | 5.299e-10 | 2.2561e-08 | 1.9499e-08 | 1.0454e-09 | 2.4079e-09 | 1.1458e-09 | 7.7922e-11 | 38569.39
128593.023 | 1.5922e-08 | 2.2421e-08 | 5.3434e-10 | 2.2663e-08 | 1.9648e-08 | 1.0575e-09 | 2.3962e-09 | 1.1673e-09 | 7.7368e-11 | 38581.554
128605.188 | 1.6026e-08 | 2.2636e-08 | 5.3397e-10 | 2.3024e-08 | 1.9566e-08 | 1.0551e-09 | 2.4217e-09 | 1.1722e-09 | 7.7819e-11 | 38593.719
128617.359 | 1.6056e-08 | 2.242e-08 | 5.3312e-10 | 2.3017e-08 | 1.9485e-08 | 1.0654e-09 | 2.4144e-09 | 1.1669e-09 | 7.7683e-11 | 38605.89
128629.523 | 1.62e-08 | 2.2399e-08 | 5.2722e-10 | 2.2549e-08 | 1.9568e-08 | 1.0523e-09 | 2.3928e-09 | 1.1466e-09 | 7.5906e-11 | 38618.054
128641.688 | 1.607e-08 | 2.2372e-08 | 5.2225e-10 | 2.2597e-08 | 1.9375e-08 | 1.0473e-09 | 2.3864e-09 | 1.1502e-09 | 7.6272e-11 | 38630.219
128653.859 | 1.583e-08 | 2.2198e-08 | 5.2371e-10 | 2.2812e-08 | 1.9492e-08 | 1.0485e-09 | 2.3784e-09 | 1.1589e-09 | 7.6708e-11 | 38642.39
128666.023 | 1.5903e-08 | 2.2197e-08 | 5.166e-10 | 2.2455e-08 | 1.9406e-08 | 1.0482e-09 | 2.4032e-09 | 1.1674e-09 | 7.7936e-11 | 38654.554
128678.195 | 1.5907e-08 | 2.2286e-08 | 5.2844e-10 | 2.2797e-08 | 1.9304e-08 | 1.055e-09 | 2.3712e-09 | 1.159e-09 | 7.7786e-11 | 38666.726
128690.359 | 1.607e-08 | 2.2571e-08 | 5.3261e-10 | 2.2946e-08 | 1.9732e-08 | 1.0534e-09 | 2.4122e-09 | 1.1606e-09 | 7.9239e-11 | 38678.89
128702.523 | 1.6013e-08 | 2.2339e-08 | 5.3694e-10 | 2.3105e-08 | 1.9545e-08 | 1.0547e-09 | 2.4171e-09 | 1.1707e-09 | 7.8773e-11 | 38691.054
128714.695 | 1.5962e-08 | 2.2505e-08 | 5.3728e-10 | 2.2986e-08 | 1.9768e-08 | 1.0671e-09 | 2.4409e-09 | 1.1791e-09 | 7.8655e-11 | 38703.226
128726.859 | 1.6185e-08 | 2.2564e-08 | 5.3935e-10 | 2.3162e-08 | 1.9656e-08 | 1.058e-09 | 2.4575e-09 | 1.1718e-09 | 7.843e-11 | 38715.39
128739.023 | 1.616e-08 | 2.273e-08 | 5.436e-10 | 2.3275e-08 | 1.9607e-08 | 1.0758e-09 | 2.4202e-09 | 1.1693e-09 | 7.8227e-11 | 38727.554
128751.195 | 1.6248e-08 | 2.253e-08 | 5.2419e-10 | 2.2763e-08 | 1.9604e-08 | 1.0659e-09 | 2.4171e-09 | 1.1501e-09 | 7.8565e-11 | 38739.726
128763.359 | 1.613e-08 | 2.2494e-08 | 5.2595e-10 | 2.269e-08 | 1.9322e-08 | 1.0524e-09 | 2.4083e-09 | 1.1629e-09 | 7.7841e-11 | 38751.89
128775.531 | 1.6058e-08 | 2.2566e-08 | 5.2128e-10 | 2.2727e-08 | 1.9627e-08 | 1.0579e-09 | 2.3802e-09 | 1.1587e-09 | 7.7911e-11 | 38764.062
128787.695 | 1.6539e-08 | 2.241e-08 | 5.2339e-10 | 2.2781e-08 | 1.9512e-08 | 1.06e-09 | 2.3747e-09 | 1.1448e-09 | 7.633e-11 | 38776.226
128799.859 | 1.6109e-08 | 2.2756e-08 | 5.2167e-10 | 2.2876e-08 | 1.9267e-08 | 1.0594e-09 | 2.3849e-09 | 1.1433e-09 | 7.7542e-11 | 38788.39
128812.031 | 1.5994e-08 | 2.2462e-08 | 5.189e-10 | 2.2647e-08 | 1.9537e-08 | 1.0513e-09 | 2.3913e-09 | 1.1437e-09 | 7.6992e-11 | 38800.562
128824.195 | 1.6167e-08 | 2.2469e-08 | 5.246e-10 | 2.264e-08 | 1.9568e-08 | 1.0593e-09 | 2.3857e-09 | 1.1549e-09 | 7.6859e-11 | 38812.726
128836.359 | 1.6061e-08 | 2.2221e-08 | 5.2308e-10 | 2.2533e-08 | 1.9413e-08 | 1.0568e-09 | 2.3862e-09 | 1.1595e-09 | 7.6997e-11 | 38824.89
128848.531 | 1.6304e-08 | 2.2536e-08 | 5.1769e-10 | 2.2608e-08 | 1.9384e-08 | 1.0543e-09 | 2.3411e-09 | 1.1539e-09 | 7.6387e-11 | 38837.062
128860.695 | 1.5956e-08 | 2.2268e-08 | 5.2341e-10 | 2.2777e-08 | 1.9323e-08 | 1.0598e-09 | 2.3498e-09 | 1.1565e-09 | 7.6762e-11 | 38849.226
128872.867 | 1.6318e-08 | 2.245e-08 | 5.2112e-10 | 2.26e-08 | 1.9609e-08 | 1.0631e-09 | 2.3976e-09 | 1.158e-09 | 7.7389e-11 | 38861.398
128885.031 | 1.6187e-08 | 2.24e-08 | 5.2903e-10 | 2.2609e-08 | 1.9522e-08 | 1.0612e-09 | 2.3972e-09 | 1.1548e-09 | 7.7521e-11 | 38873.562
128897.195 | 1.5953e-08 | 2.2446e-08 | 5.2703e-10 | 2.2579e-08 | 1.9508e-08 | 1.0493e-09 | 2.3824e-09 | 1.1472e-09 | 7.7591e-11 | 38885.726
128909.367 | 1.6137e-08 | 2.2851e-08 | 5.2794e-10 | 2.2863e-08 | 1.956e-08 | 1.0717e-09 | 2.4107e-09 | 1.178e-09 | 7.8391e-11 | 38897.898
128921.531 | 1.6196e-08 | 2.2417e-08 | 5.3365e-10 | 2.2929e-08 | 1.9628e-08 | 1.0501e-09 | 2.3971e-09 | 1.1629e-09 | 7.7499e-11 | 38910.062
128933.695 | 1.6088e-08 | 2.2693e-08 | 5.292e-10 | 2.3004e-08 | 1.9633e-08 | 1.062e-09 | 2.4188e-09 | 1.1701e-09 | 7.8222e-11 | 38922.226
128945.867 | 1.6264e-08 | 2.249e-08 | 5.3192e-10 | 2.3054e-08 | 1.9503e-08 | 1.0666e-09 | 2.4274e-09 | 1.1743e-09 | 7.8644e-11 | 38934.398
128958.031 | 1.6102e-08 | 2.2646e-08 | 5.2756e-10 | 2.2803e-08 | 1.9601e-08 | 1.0725e-09 | 2.3943e-09 | 1.1476e-09 | 7.8338e-11 | 38946.562
128970.203 | 1.6157e-08 | 2.2313e-08 | 5.2804e-10 | 2.2721e-08 | 1.9552e-08 | 1.0593e-09 | 2.4013e-09 | 1.1498e-09 | 7.7316e-11 | 38958.734
128982.367 | 1.6194e-08 | 2.2456e-08 | 5.3169e-10 | 2.2939e-08 | 1.9458e-08 | 1.0553e-09 | 2.3907e-09 | 1.151e-09 | 7.6649e-11 | 38970.898
128994.531 | 1.5947e-08 | 2.2275e-08 | 5.2565e-10 | 2.2561e-08 | 1.9321e-08 | 1.0431e-09 | 2.3653e-09 | 1.1226e-09 | 7.6015e-11 | 38983.062
129006.703 | 1.5901e-08 | 2.2069e-08 | 5.0918e-10 | 2.2498e-08 | 1.9102e-08 | 1.0463e-09 | 2.3594e-09 | 1.1251e-09 | 7.5851e-11 | 38995.234
129018.867 | 1.5854e-08 | 2.2263e-08 | 5.0719e-10 | 2.2313e-08 | 1.9235e-08 | 1.0471e-09 | 2.3894e-09 | 1.1341e-09 | 7.5219e-11 | 39007.398
129031.031 | 1.5998e-08 | 2.2407e-08 | 5.2234e-10 | 2.234e-08 | 1.9306e-08 | 1.0487e-09 | 2.3444e-09 | 1.1471e-09 | 7.5862e-11 | 39019.562
129043.203 | 1.5872e-08 | 2.2259e-08 | 5.1543e-10 | 2.2395e-08 | 1.9319e-08 | 1.0462e-09 | 2.3664e-09 | 1.1384e-09 | 7.5705e-11 | 39031.734
129055.367 | 1.5859e-08 | 2.238e-08 | 5.1458e-10 | 2.2772e-08 | 1.9287e-08 | 1.0493e-09 | 2.3604e-09 | 1.1295e-09 | 7.6487e-11 | 39043.898
129067.539 | 1.6024e-08 | 2.2203e-08 | 5.1204e-10 | 2.2369e-08 | 1.9448e-08 | 1.0475e-09 | 2.3726e-09 | 1.1368e-09 | 7.5983e-11 | 39056.07
129079.703 | 1.5865e-08 | 2.245e-08 | 5.2207e-10 | 2.2569e-08 | 1.9421e-08 | 1.0498e-09 | 2.3978e-09 | 1.1567e-09 | 7.6359e-11 | 39068.234
129091.867 | 1.618e-08 | 2.2328e-08 | 5.2508e-10 | 2.2743e-08 | 1.9461e-08 | 1.0495e-09 | 2.3946e-09 | 1.1639e-09 | 7.7725e-11 | 39080.398
129104.039 | 1.5936e-08 | 2.2533e-08 | 5.2874e-10 | 2.292e-08 | 1.9416e-08 | 1.054e-09 | 2.4109e-09 | 1.1466e-09 | 7.6933e-11 | 39092.57
129116.203 | 1.5974e-08 | 2.2314e-08 | 5.2863e-10 | 2.312e-08 | 1.9613e-08 | 1.0464e-09 | 2.3913e-09 | 1.1638e-09 | 7.6971e-11 | 39104.734
129128.367 | 1.6109e-08 | 2.2392e-08 | 5.2824e-10 | 2.2792e-08 | 1.9702e-08 | 1.0586e-09 | 2.3843e-09 | 1.1646e-09 | 7.7779e-11 | 39116.898
129140.539 | 1.6006e-08 | 2.2339e-08 | 5.3189e-10 | 2.2696e-08 | 1.9386e-08 | 1.0494e-09 | 2.4099e-09 | 1.155e-09 | 7.8454e-11 | 39129.07
129152.703 | 1.6024e-08 | 2.2532e-08 | 5.2834e-10 | 2.2805e-08 | 1.9512e-08 | 1.0324e-09 | 2.396e-09 | 1.1507e-09 | 7.6711e-11 | 39141.234
129164.875 | 1.5843e-08 | 2.2317e-08 | 5.2345e-10 | 2.2549e-08 | 1.9346e-08 | 1.0275e-09 | 2.4083e-09 | 1.1569e-09 | 7.6828e-11 | 39153.406
129177.039 | 1.6061e-08 | 2.2317e-08 | 5.1948e-10 | 2.2769e-08 | 1.9334e-08 | 1.0358e-09 | 2.3876e-09 | 1.1539e-09 | 7.7355e-11 | 39165.57
129189.203 | 1.61e-08 | 2.235e-08 | 5.1644e-10 | 2.2442e-08 | 1.9322e-08 | 1.0463e-09 | 2.3804e-09 | 1.1577e-09 | 7.7011e-11 | 39177.734
129201.375 | 1.5954e-08 | 2.2562e-08 | 5.2484e-10 | 2.2961e-08 | 1.9497e-08 | 1.0499e-09 | 2.4096e-09 | 1.161e-09 | 7.735e-11 | 39189.906
129213.539 | 1.6006e-08 | 2.2284e-08 | 5.2404e-10 | 2.2607e-08 | 1.9292e-08 | 1.0317e-09 | 2.3738e-09 | 1.1476e-09 | 7.6856e-11 | 39202.07
129225.703 | 1.5688e-08 | 2.2278e-08 | 5.179e-10 | 2.2506e-08 | 1.9382e-08 | 1.0449e-09 | 2.3975e-09 | 1.1483e-09 | 7.5954e-11 | 39214.234
129237.875 | 1.562e-08 | 2.2368e-08 | 5.1786e-10 | 2.2754e-08 | 1.931e-08 | 1.0388e-09 | 2.3735e-09 | 1.147e-09 | 7.6452e-11 | 39226.406
129250.039 | 1.5676e-08 | 2.2139e-08 | 5.106e-10 | 2.2739e-08 | 1.9153e-08 | 1.0266e-09 | 2.3755e-09 | 1.1468e-09 | 7.6e-11 | 39238.57
129262.211 | 1.5746e-08 | 2.231e-08 | 5.2303e-10 | 2.2811e-08 | 1.9524e-08 | 1.0482e-09 | 2.4159e-09 | 1.1555e-09 | 7.6802e-11 | 39250.742
129274.375 | 1.5856e-08 | 2.256e-08 | 5.2545e-10 | 2.2912e-08 | 1.9631e-08 | 1.0515e-09 | 2.3987e-09 | 1.159e-09 | 7.7924e-11 | 39262.906
129286.539 | 1.5834e-08 | 2.247e-08 | 5.2854e-10 | 2.2787e-08 | 1.9598e-08 | 1.0582e-09 | 2.4012e-09 | 1.1528e-09 | 7.729e-11 | 39275.07
129298.711 | 1.6182e-08 | 2.2421e-08 | 5.2381e-10 | 2.294e-08 | 1.9243e-08 | 1.0317e-09 | 2.3754e-09 | 1.1571e-09 | 7.5772e-11 | 39287.242
129310.875 | 1.6042e-08 | 2.2227e-08 | 5.2677e-10 | 2.2624e-08 | 1.9121e-08 | 1.0219e-09 | 2.3755e-09 | 1.1692e-09 | 7.7334e-11 | 39299.406
129323.047 | 1.5953e-08 | 2.2135e-08 | 5.2491e-10 | 2.2678e-08 | 1.9002e-08 | 1.0424e-09 | 2.3927e-09 | 1.1362e-09 | 7.7268e-11 | 39311.578
129335.211 | 1.5933e-08 | 2.2257e-08 | 5.2329e-10 | 2.2762e-08 | 1.9083e-08 | 1.0443e-09 | 2.3676e-09 | 1.1536e-09 | 7.6949e-11 | 39323.742
129347.375 | 1.5849e-08 | 2.2237e-08 | 5.2307e-10 | 2.2907e-08 | 1.9511e-08 | 1.0489e-09 | 2.4113e-09 | 1.1618e-09 | 7.5528e-11 | 39335.906
129359.547 | 1.5871e-08 | 2.2321e-08 | 5.2917e-10 | 2.2922e-08 | 1.9634e-08 | 1.0316e-09 | 2.3753e-09 | 1.1487e-09 | 7.7221e-11 | 39348.078
129371.711 | 1.5787e-08 | 2.2306e-08 | 5.2851e-10 | 2.2788e-08 | 1.9271e-08 | 1.0469e-09 | 2.4185e-09 | 1.1525e-09 | 7.6605e-11 | 39360.242
129383.875 | 1.5834e-08 | 2.2057e-08 | 5.2372e-10 | 2.3105e-08 | 1.9418e-08 | 1.0451e-09 | 2.4246e-09 | 1.1628e-09 | 7.6744e-11 | 39372.406
129396.047 | 1.5729e-08 | 2.2097e-08 | 5.295e-10 | 2.2824e-08 | 1.9237e-08 | 1.0396e-09 | 2.4146e-09 | 1.1609e-09 | 7.7419e-11 | 39384.578
129408.211 | 1.5839e-08 | 2.2339e-08 | 5.2558e-10 | 2.2856e-08 | 1.9009e-08 | 1.0318e-09 | 2.3862e-09 | 1.1436e-09 | 7.6129e-11 | 39396.742
129420.383 | 1.5647e-08 | 2.1909e-08 | 5.163e-10 | 2.2624e-08 | 1.9156e-08 | 1.0251e-09 | 2.379e-09 | 1.1535e-09 | 7.5942e-11 | 39408.914
129432.547 | 1.5717e-08 | 2.2225e-08 | 5.1343e-10 | 2.2658e-08 | 1.9259e-08 | 1.041e-09 | 2.3852e-09 | 1.1537e-09 | 7.7107e-11 | 39421.078
129444.711 | 1.5847e-08 | 2.1998e-08 | 5.2073e-10 | 2.2548e-08 | 1.9305e-08 | 1.0403e-09 | 2.4044e-09 | 1.1492e-09 | 7.54e-11 | 39433.242
129456.883 | 1.592e-08 | 2.2239e-08 | 5.2634e-10 | 2.2839e-08 | 1.9288e-08 | 1.0337e-09 | 2.3946e-09 | 1.1577e-09 | 7.6219e-11 | 39445.414
129469.047 | 1.5821e-08 | 2.2104e-08 | 5.1888e-10 | 2.2849e-08 | 1.9103e-08 | 1.039e-09 | 2.3787e-09 | 1.1359e-09 | 7.5671e-11 | 39457.578
129481.211 | 1.5924e-08 | 2.1975e-08 | 5.3114e-10 | 2.2834e-08 | 1.9419e-08 | 1.0446e-09 | 2.3954e-09 | 1.1579e-09 | 7.7628e-11 | 39469.742
129493.383 | 1.5973e-08 | 2.2401e-08 | 5.2673e-10 | 2.2702e-08 | 1.9366e-08 | 1.0593e-09 | 2.4087e-09 | 1.1557e-09 | 7.6868e-11 | 39481.914
129505.547 | 1.5934e-08 | 2.2213e-08 | 5.1739e-10 | 2.2552e-08 | 1.9401e-08 | 1.0463e-09 | 2.3913e-09 | 1.1522e-09 | 7.6696e-11 | 39494.078
129517.719 | 1.5857e-08 | 2.2394e-08 | 5.2583e-10 | 2.2845e-08 | 1.9303e-08 | 1.0466e-09 | 2.4045e-09 | 1.136e-09 | 7.6434e-11 | 39506.25
129529.883 | 1.6083e-08 | 2.233e-08 | 5.326e-10 | 2.2877e-08 | 1.923e-08 | 1.0459e-09 | 2.4133e-09 | 1.153e-09 | 7.5351e-11 | 39518.414
129542.047 | 1.5916e-08 | 2.2164e-08 | 5.2596e-10 | 2.2859e-08 | 1.9327e-08 | 1.0431e-09 | 2.4048e-09 | 1.1561e-09 | 7.6762e-11 | 39530.578
129554.219 | 1.5993e-08 | 2.2039e-08 | 5.2104e-10 | 2.222e-08 | 1.9178e-08 | 1.049e-09 | 2.394e-09 | 1.1619e-09 | 7.5345e-11 | 39542.75
129566.383 | 1.599e-08 | 2.2267e-08 | 5.2967e-10 | 2.2741e-08 | 1.9265e-08 | 1.0405e-09 | 2.4149e-09 | 1.1698e-09 | 7.6652e-11 | 39554.914
129578.547 | 1.6005e-08 | 2.2757e-08 | 5.3326e-10 | 2.2904e-08 | 1.948e-08 | 1.0488e-09 | 2.4084e-09 | 1.1757e-09 | 7.6818e-11 | 39567.078
129590.719 | 1.6231e-08 | 2.265e-08 | 5.3007e-10 | 2.2804e-08 | 1.9467e-08 | 1.0575e-09 | 2.4209e-09 | 1.1493e-09 | 7.7128e-11 | 39579.25
129602.883 | 1.5916e-08 | 2.2407e-08 | 5.2917e-10 | 2.2919e-08 | 1.9544e-08 | 1.0401e-09 | 2.4247e-09 | 1.1607e-09 | 7.6191e-11 | 39591.414
129615.055 | 1.6086e-08 | 2.2699e-08 | 5.2587e-10 | 2.2807e-08 | 1.9532e-08 | 1.0457e-09 | 2.3839e-09 | 1.1501e-09 | 7.6309e-11 | 39603.586
129627.219 | 1.6108e-08 | 2.2412e-08 | 5.3021e-10 | 2.2508e-08 | 1.9365e-08 | 1.0384e-09 | 2.3811e-09 | 1.1567e-09 | 7.7583e-11 | 39615.75
129639.383 | 1.6001e-08 | 2.234e-08 | 5.3198e-10 | 2.2751e-08 | 1.9418e-08 | 1.038e-09 | 2.4065e-09 | 1.1578e-09 | 7.6957e-11 | 39627.914
129651.555 | 1.6037e-08 | 2.2298e-08 | 5.3015e-10 | 2.2679e-08 | 1.9421e-08 | 1.0552e-09 | 2.4091e-09 | 1.1405e-09 | 7.6292e-11 | 39640.086
129663.719 | 1.5995e-08 | 2.243e-08 | 5.2043e-10 | 2.2668e-08 | 1.9502e-08 | 1.0427e-09 | 2.3608e-09 | 1.1485e-09 | 7.5565e-11 | 39652.25
129675.883 | 1.5866e-08 | 2.2209e-08 | 5.2069e-10 | 2.2511e-08 | 1.9206e-08 | 1.0381e-09 | 2.3769e-09 | 1.1504e-09 | 7.6837e-11 | 39664.414
129688.055 | 1.5874e-08 | 2.2326e-08 | 5.2233e-10 | 2.2605e-08 | 1.9401e-08 | 1.04e-09 | 2.4026e-09 | 1.1533e-09 | 7.6528e-11 | 39676.586
129700.219 | 1.5907e-08 | 2.2256e-08 | 5.2668e-10 | 2.2568e-08 | 1.9267e-08 | 1.0411e-09 | 2.3864e-09 | 1.1499e-09 | 7.6206e-11 | 39688.75
129712.391 | 1.5905e-08 | 2.2162e-08 | 5.2457e-10 | 2.2931e-08 | 1.9257e-08 | 1.0523e-09 | 2.382e-09 | 1.1471e-09 | 7.7022e-11 | 39700.922
129724.555 | 1.5941e-08 | 2.2397e-08 | 5.2627e-10 | 2.2549e-08 | 1.9414e-08 | 1.0438e-09 | 2.3966e-09 | 1.1427e-09 | 7.6245e-11 | 39713.086
129736.719 | 1.5799e-08 | 2.2161e-08 | 5.2625e-10 | 2.2544e-08 | 1.9347e-08 | 1.0382e-09 | 2.3811e-09 | 1.1254e-09 | 7.625e-11 | 39725.25
129748.891 | 1.5954e-08 | 2.2149e-08 | 5.2191e-10 | 2.2492e-08 | 1.9065e-08 | 1.0309e-09 | 2.3976e-09 | 1.1458e-09 | 7.6394e-11 | 39737.422
129761.055 | 1.5869e-08 | 2.2049e-08 | 5.1954e-10 | 2.2616e-08 | 1.9208e-08 | 1.0376e-09 | 2.3878e-09 | 1.1597e-09 | 7.6302e-11 | 39749.586
129773.219 | 1.5953e-08 | 2.2243e-08 | 5.2729e-10 | 2.2802e-08 | 1.9559e-08 | 1.0449e-09 | 2.3987e-09 | 1.1583e-09 | 7.7366e-11 | 39761.75
129785.391 | 1.5908e-08 | 2.2422e-08 | 5.3217e-10 | 2.301e-08 | 1.9559e-08 | 1.0557e-09 | 2.4407e-09 | 1.1698e-09 | 7.766e-11 | 39773.922
129797.555 | 1.5945e-08 | 2.2319e-08 | 5.3239e-10 | 2.2822e-08 | 1.9581e-08 | 1.0431e-09 | 2.3621e-09 | 1.1468e-09 | 7.6192e-11 | 39786.086
129809.727 | 1.5755e-08 | 2.2229e-08 | 5.2939e-10 | 2.2674e-08 | 1.9392e-08 | 1.0473e-09 | 2.4004e-09 | 1.1563e-09 | 7.597e-11 | 39798.258
129821.891 | 1.5853e-08 | 2.2321e-08 | 5.2595e-10 | 2.2609e-08 | 1.9261e-08 | 1.0447e-09 | 2.4025e-09 | 1.1566e-09 | 7.7262e-11 | 39810.422
129834.055 | 1.5768e-08 | 2.2299e-08 | 5.1926e-10 | 2.2908e-08 | 1.9418e-08 | 1.0424e-09 | 2.3878e-09 | 1.1588e-09 | 7.7213e-11 | 39822.586
129846.227 | 1.628e-08 | 2.2433e-08 | 5.2962e-10 | 2.2822e-08 | 1.9266e-08 | 1.0367e-09 | 2.3834e-09 | 1.1516e-09 | 7.6998e-11 | 39834.758
129858.391 | 1.5918e-08 | 2.2163e-08 | 5.1884e-10 | 2.2616e-08 | 1.9237e-08 | 1.0382e-09 | 2.3964e-09 | 1.1397e-09 | 7.5842e-11 | 39846.922
129870.555 | 1.5738e-08 | 2.2384e-08 | 5.1421e-10 | 2.2501e-08 | 1.9278e-08 | 1.0284e-09 | 2.3682e-09 | 1.1391e-09 | 7.67e-11 | 39859.086
129882.727 | 1.5876e-08 | 2.1864e-08 | 5.1808e-10 | 2.2453e-08 | 1.8911e-08 | 1.0303e-09 | 2.3728e-09 | 1.1311e-09 | 7.5099e-11 | 39871.258
129894.891 | 1.5855e-08 | 2.2221e-08 | 5.0777e-10 | 2.2218e-08 | 1.9173e-08 | 1.0262e-09 | 2.3449e-09 | 1.133e-09 | 7.496e-11 | 39883.422
129907.063 | 1.552e-08 | 2.174e-08 | 5.0627e-10 | 2.2363e-08 | 1.9022e-08 | 1.0212e-09 | 2.3454e-09 | 1.1209e-09 | 7.4945e-11 | 39895.594
129919.227 | 1.5877e-08 | 2.2132e-08 | 5.1335e-10 | 2.2207e-08 | 1.8815e-08 | 1.0332e-09 | 2.3582e-09 | 1.1448e-09 | 7.5349e-11 | 39907.758
129931.391 | 1.5727e-08 | 2.2147e-08 | 5.0602e-10 | 2.2043e-08 | 1.8936e-08 | 1.0141e-09 | 2.345e-09 | 1.1213e-09 | 7.5088e-11 | 39919.922
129943.563 | 1.5604e-08 | 2.2074e-08 | 5.0391e-10 | 2.2381e-08 | 1.9089e-08 | 1.0355e-09 | 2.3555e-09 | 1.1157e-09 | 7.5884e-11 | 39932.094
129955.727 | 1.5896e-08 | 2.2318e-08 | 5.1154e-10 | 2.2514e-08 | 1.9263e-08 | 1.0138e-09 | 2.3332e-09 | 1.1302e-09 | 7.511e-11 | 39944.258
129967.891 | 1.5851e-08 | 2.2187e-08 | 5.1035e-10 | 2.2518e-08 | 1.9255e-08 | 1.0255e-09 | 2.3554e-09 | 1.1355e-09 | 7.5497e-11 | 39956.422
129980.063 | 1.5661e-08 | 2.2328e-08 | 5.1617e-10 | 2.2457e-08 | 1.9386e-08 | 1.0241e-09 | 2.3669e-09 | 1.1269e-09 | 7.5409e-11 | 39968.594
129992.227 | 1.5368e-08 | 2.2123e-08 | 5.151e-10 | 2.2384e-08 | 1.9243e-08 | 1.02e-09 | 2.3343e-09 | 1.1178e-09 | 7.4557e-11 | 39980.758
130004.398 | 1.5652e-08 | 2.2288e-08 | 5.1484e-10 | 2.2386e-08 | 1.9267e-08 | 1.0215e-09 | 2.3587e-09 | 1.1258e-09 | 7.573e-11 | 39992.929
130016.563 | 1.5623e-08 | 2.2207e-08 | 5.0762e-10 | 2.2306e-08 | 1.9106e-08 | 1.0206e-09 | 2.3485e-09 | 1.131e-09 | 7.4769e-11 | 40005.094
130028.727 | 1.5517e-08 | 2.2182e-08 | 5.0569e-10 | 2.2465e-08 | 1.9164e-08 | 1.0329e-09 | 2.3372e-09 | 1.122e-09 | 7.4551e-11 | 40017.258
130040.898 | 1.5595e-08 | 2.2017e-08 | 5.0457e-10 | 2.1949e-08 | 1.8918e-08 | 1.0126e-09 | 2.347e-09 | 1.1133e-09 | 7.443e-11 | 40029.429
130053.063 | 1.5521e-08 | 2.1906e-08 | 5.0805e-10 | 2.2229e-08 | 1.9189e-08 | 1.0175e-09 | 2.3695e-09 | 1.1282e-09 | 7.561e-11 | 40041.594
130065.227 | 1.5623e-08 | 2.2063e-08 | 5.0699e-10 | 2.2359e-08 | 1.8935e-08 | 1.0184e-09 | 2.3394e-09 | 1.1231e-09 | 7.4766e-11 | 40053.758
130077.398 | 1.5572e-08 | 2.224e-08 | 5.0551e-10 | 2.2485e-08 | 1.9024e-08 | 1.0264e-09 | 2.3282e-09 | 1.1152e-09 | 7.5756e-11 | 40065.929
130089.563 | 1.5733e-08 | 2.2225e-08 | 5.1194e-10 | 2.2388e-08 | 1.91e-08 | 1.0273e-09 | 2.3543e-09 | 1.1285e-09 | 7.5014e-11 | 40078.094
130101.734 | 1.5665e-08 | 2.2284e-08 | 5.0387e-10 | 2.2136e-08 | 1.9223e-08 | 1.0217e-09 | 2.3276e-09 | 1.1123e-09 | 7.4537e-11 | 40090.265
130113.898 | 1.5494e-08 | 2.2179e-08 | 5.0425e-10 | 2.2192e-08 | 1.9197e-08 | 1.0199e-09 | 2.3539e-09 | 1.1339e-09 | 7.5225e-11 | 40102.429
130126.063 | 1.5957e-08 | 2.2049e-08 | 5.0415e-10 | 2.2368e-08 | 1.9069e-08 | 1.0272e-09 | 2.3259e-09 | 1.1231e-09 | 7.5285e-11 | 40114.594
130138.234 | 1.5746e-08 | 2.195e-08 | 5.0995e-10 | 2.2429e-08 | 1.9163e-08 | 1.0241e-09 | 2.3582e-09 | 1.1326e-09 | 7.6004e-11 | 40126.765
130150.398 | 1.5802e-08 | 2.2536e-08 | 5.1438e-10 | 2.2167e-08 | 1.9518e-08 | 1.023e-09 | 2.3453e-09 | 1.1411e-09 | 7.5986e-11 | 40138.929
130162.563 | 1.5595e-08 | 2.2216e-08 | 5.1103e-10 | 2.2215e-08 | 1.9423e-08 | 1.0231e-09 | 2.3452e-09 | 1.1258e-09 | 7.6014e-11 | 40151.094
130174.734 | 1.5694e-08 | 2.237e-08 | 5.1443e-10 | 2.2256e-08 | 1.925e-08 | 1.0328e-09 | 2.3572e-09 | 1.1413e-09 | 7.6122e-11 | 40163.265
130186.898 | 1.616e-08 | 2.2556e-08 | 5.0642e-10 | 2.2433e-08 | 1.9598e-08 | 1.0358e-09 | 2.3494e-09 | 1.1095e-09 | 7.6063e-11 | 40175.429
130199.07 | 1.5771e-08 | 2.2387e-08 | 5.1122e-10 | 2.2173e-08 | 1.9072e-08 | 1.0271e-09 | 2.3353e-09 | 1.1281e-09 | 7.5265e-11 | 40187.601
130211.234 | 1.5806e-08 | 2.2293e-08 | 5.1105e-10 | 2.2126e-08 | 1.9329e-08 | 1.0183e-09 | 2.3525e-09 | 1.1252e-09 | 7.6229e-11 | 40199.765
130223.398 | 1.588e-08 | 2.2126e-08 | 5.1253e-10 | 2.1969e-08 | 1.9334e-08 | 1.0124e-09 | 2.3292e-09 | 1.1234e-09 | 7.5076e-11 | 40211.929
130235.57 | 1.5598e-08 | 2.2192e-08 | 5.1323e-10 | 2.2381e-08 | 1.9441e-08 | 1.0311e-09 | 2.3662e-09 | 1.132e-09 | 7.5294e-11 | 40224.101
130247.734 | 1.5771e-08 | 2.2301e-08 | 5.1848e-10 | 2.2399e-08 | 1.9244e-08 | 1.031e-09 | 2.3596e-09 | 1.1374e-09 | 7.5268e-11 | 40236.265
130259.898 | 1.606e-08 | 2.1938e-08 | 5.1347e-10 | 2.2296e-08 | 1.9082e-08 | 1.0245e-09 | 2.353e-09 | 1.1385e-09 | 7.5579e-11 | 40248.429
130272.07 | 1.6017e-08 | 2.234e-08 | 5.1417e-10 | 2.216e-08 | 1.9203e-08 | 1.0333e-09 | 2.3661e-09 | 1.1196e-09 | 7.5483e-11 | 40260.601
130284.234 | 1.5937e-08 | 2.2429e-08 | 5.202e-10 | 2.2509e-08 | 1.943e-08 | 1.0316e-09 | 2.364e-09 | 1.1306e-09 | 7.6678e-11 | 40272.765
130296.406 | 1.5765e-08 | 2.2291e-08 | 5.1837e-10 | 2.2126e-08 | 1.9491e-08 | 1.035e-09 | 2.3572e-09 | 1.1457e-09 | 7.6217e-11 | 40284.937
130308.57 | 1.596e-08 | 2.2535e-08 | 5.2354e-10 | 2.2499e-08 | 1.9289e-08 | 1.031e-09 | 2.3707e-09 | 1.1253e-09 | 7.6663e-11 | 40297.101
130320.734 | 1.5805e-08 | 2.2086e-08 | 5.137e-10 | 2.2403e-08 | 1.9246e-08 | 1.0379e-09 | 2.3666e-09 | 1.1339e-09 | 7.6596e-11 | 40309.265
130332.906 | 1.6185e-08 | 2.2542e-08 | 5.1929e-10 | 2.2331e-08 | 1.9176e-08 | 1.0445e-09 | 2.3804e-09 | 1.1396e-09 | 7.6522e-11 | 40321.437
130345.07 | 1.5848e-08 | 2.2431e-08 | 5.216e-10 | 2.2408e-08 | 1.9555e-08 | 1.0509e-09 | 2.3744e-09 | 1.1577e-09 | 7.7632e-11 | 40333.601
130357.234 | 1.5936e-08 | 2.2266e-08 | 5.1756e-10 | 2.2157e-08 | 1.9451e-08 | 1.0391e-09 | 2.3575e-09 | 1.1358e-09 | 7.6003e-11 | 40345.765
130369.406 | 1.573e-08 | 2.2069e-08 | 5.1304e-10 | 2.2354e-08 | 1.9177e-08 | 1.0239e-09 | 2.3514e-09 | 1.1434e-09 | 7.6448e-11 | 40357.937
130381.57 | 1.5822e-08 | 2.2317e-08 | 5.1612e-10 | 2.2279e-08 | 1.9418e-08 | 1.0335e-09 | 2.3514e-09 | 1.1289e-09 | 7.5598e-11 | 40370.101
130393.742 | 1.6e-08 | 2.2411e-08 | 5.2213e-10 | 2.2495e-08 | 1.9309e-08 | 1.0344e-09 | 2.3563e-09 | 1.1444e-09 | 7.589e-11 | 40382.273
130405.906 | 1.5782e-08 | 2.2253e-08 | 5.1991e-10 | 2.2379e-08 | 1.9138e-08 | 1.0334e-09 | 2.3754e-09 | 1.1265e-09 | 7.533e-11 | 40394.437
130418.07 | 1.5745e-08 | 2.24e-08 | 5.1622e-10 | 2.2131e-08 | 1.9209e-08 | 1.037e-09 | 2.3401e-09 | 1.1278e-09 | 7.5785e-11 | 40406.601
130430.242 | 1.5686e-08 | 2.2355e-08 | 5.1251e-10 | 2.2237e-08 | 1.9129e-08 | 1.0294e-09 | 2.3404e-09 | 1.1294e-09 | 7.5651e-11 | 40418.773
130442.406 | 1.55e-08 | 2.2146e-08 | 5.0634e-10 | 2.1993e-08 | 1.9044e-08 | 1.0199e-09 | 2.3424e-09 | 1.1184e-09 | 7.47e-11 | 40430.937
130454.57 | 1.5478e-08 | 2.2115e-08 | 5.0477e-10 | 2.2222e-08 | 1.9181e-08 | 1.0263e-09 | 2.326e-09 | 1.1251e-09 | 7.487e-11 | 40443.101
130466.742 | 1.5791e-08 | 2.2315e-08 | 5.0445e-10 | 2.2126e-08 | 1.8908e-08 | 1.0273e-09 | 2.3632e-09 | 1.1046e-09 | 7.5272e-11 | 40455.273
130478.906 | 1.5609e-08 | 2.2016e-08 | 5.032e-10 | 2.2083e-08 | 1.9204e-08 | 1.0222e-09 | 2.3003e-09 | 1.129e-09 | 7.4989e-11 | 40467.437
130491.078 | 1.565e-08 | 2.2017e-08 | 5.086e-10 | 2.1925e-08 | 1.9076e-08 | 1.036e-09 | 2.3211e-09 | 1.1245e-09 | 7.5315e-11 | 40479.609
130503.242 | 1.6043e-08 | 2.2205e-08 | 5.1254e-10 | 2.2107e-08 | 1.9009e-08 | 1.0404e-09 | 2.3319e-09 | 1.1262e-09 | 7.5681e-11 | 40491.773
130515.406 | 1.604e-08 | 2.2238e-08 | 5.1131e-10 | 2.2316e-08 | 1.8949e-08 | 1.0189e-09 | 2.346e-09 | 1.1374e-09 | 7.5721e-11 | 40503.937
130527.578 | 1.5866e-08 | 2.2383e-08 | 5.1904e-10 | 2.2306e-08 | 1.9094e-08 | 1.0358e-09 | 2.3344e-09 | 1.1272e-09 | 7.5786e-11 | 40516.109
130539.742 | 1.6015e-08 | 2.2272e-08 | 5.1237e-10 | 2.1947e-08 | 1.9333e-08 | 1.0227e-09 | 2.3387e-09 | 1.1222e-09 | 7.4982e-11 | 40528.273
130551.906 | 1.5717e-08 | 2.2138e-08 | 5.1138e-10 | 2.1852e-08 | 1.9329e-08 | 1.0285e-09 | 2.335e-09 | 1.117e-09 | 7.5511e-11 | 40540.437
130564.078 | 1.5993e-08 | 2.225e-08 | 5.1161e-10 | 2.2174e-08 | 1.9138e-08 | 1.0223e-09 | 2.3461e-09 | 1.1195e-09 | 7.5616e-11 | 40552.609
130576.242 | 1.5897e-08 | 2.2207e-08 | 5.1872e-10 | 2.2053e-08 | 1.9212e-08 | 1.0311e-09 | 2.3603e-09 | 1.1204e-09 | 7.5811e-11 | 40564.773
130588.414 | 1.5719e-08 | 2.2252e-08 | 5.153e-10 | 2.2178e-08 | 1.9222e-08 | 1.0182e-09 | 2.3473e-09 | 1.1227e-09 | 7.5701e-11 | 40576.945
130600.578 | 1.5788e-08 | 2.2456e-08 | 5.1026e-10 | 2.2104e-08 | 1.9414e-08 | 1.0201e-09 | 2.3172e-09 | 1.1163e-09 | 7.4419e-11 | 40589.109
130612.742 | 1.572e-08 | 2.2193e-08 | 5.0852e-10 | 2.2102e-08 | 1.8994e-08 | 1.0182e-09 | 2.335e-09 | 1.1224e-09 | 7.5263e-11 | 40601.273
130624.914 | 1.5949e-08 | 2.253e-08 | 5.0434e-10 | 2.2113e-08 | 1.9421e-08 | 1.0245e-09 | 2.3259e-09 | 1.1302e-09 | 7.5279e-11 | 40613.445
130637.078 | 1.5688e-08 | 2.2195e-08 | 5.1383e-10 | 2.2342e-08 | 1.9246e-08 | 1.0271e-09 | 2.3733e-09 | 1.1247e-09 | 7.5791e-11 | 40625.609
130649.242 | 1.583e-08 | 2.2129e-08 | 5.0669e-10 | 2.2151e-08 | 1.9036e-08 | 1.0289e-09 | 2.3424e-09 | 1.124e-09 | 7.4304e-11 | 40637.773
130661.414 | 1.5715e-08 | 2.222e-08 | 5.0638e-10 | 2.1813e-08 | 1.9113e-08 | 1.0043e-09 | 2.3226e-09 | 1.1113e-09 | 7.4625e-11 | 40649.945
130673.578 | 1.5834e-08 | 2.2216e-08 | 5.0519e-10 | 2.1802e-08 | 1.9006e-08 | 1.0083e-09 | 2.3036e-09 | 1.1274e-09 | 7.492e-11 | 40662.109
130685.75 | 1.5565e-08 | 2.25e-08 | 5.0467e-10 | 2.1962e-08 | 1.8795e-08 | 1.0149e-09 | 2.3176e-09 | 1.122e-09 | 7.362e-11 | 40674.281
130697.914 | 1.5416e-08 | 2.214e-08 | 5.0225e-10 | 2.1957e-08 | 1.9144e-08 | 1.0146e-09 | 2.3372e-09 | 1.1097e-09 | 7.5165e-11 | 40686.445
130710.078 | 1.5748e-08 | 2.1975e-08 | 5.0529e-10 | 2.2027e-08 | 1.8924e-08 | 1.0074e-09 | 2.3369e-09 | 1.1096e-09 | 7.5071e-11 | 40698.609
130722.25 | 1.5513e-08 | 2.1737e-08 | 5.0573e-10 | 2.1826e-08 | 1.895e-08 | 1.012e-09 | 2.3413e-09 | 1.1174e-09 | 7.4226e-11 | 40710.781
130734.414 | 1.5559e-08 | 2.1785e-08 | 5.075e-10 | 2.2008e-08 | 1.9038e-08 | 1.0193e-09 | 2.3388e-09 | 1.1252e-09 | 7.4396e-11 | 40722.945
130746.578 | 1.5635e-08 | 2.2144e-08 | 5.066e-10 | 2.218e-08 | 1.9117e-08 | 1.0229e-09 | 2.3218e-09 | 1.1144e-09 | 7.4986e-11 | 40735.109
130758.75 | 1.5666e-08 | 2.2306e-08 | 5.0845e-10 | 2.2268e-08 | 1.9086e-08 | 1.0181e-09 | 2.3335e-09 | 1.1153e-09 | 7.4929e-11 | 40747.281
130770.914 | 1.5779e-08 | 2.2097e-08 | 5.0523e-10 | 2.1924e-08 | 1.9087e-08 | 1.0143e-09 | 2.2988e-09 | 1.116e-09 | 7.4679e-11 | 40759.445
130783.086 | 1.5649e-08 | 2.2077e-08 | 5.0376e-10 | 2.2067e-08 | 1.9073e-08 | 1.0239e-09 | 2.3239e-09 | 1.1125e-09 | 7.5529e-11 | 40771.617
130795.25 | 1.5874e-08 | 2.2142e-08 | 5.1384e-10 | 2.1956e-08 | 1.9323e-08 | 1.0132e-09 | 2.333e-09 | 1.1194e-09 | 7.5383e-11 | 40783.781
130807.414 | 1.5672e-08 | 2.2084e-08 | 5.094e-10 | 2.2085e-08 | 1.9135e-08 | 1.018e-09 | 2.3384e-09 | 1.1153e-09 | 7.4973e-11 | 40795.945
130819.586 | 1.5567e-08 | 2.2139e-08 | 5.0568e-10 | 2.1913e-08 | 1.9009e-08 | 1.0083e-09 | 2.3264e-09 | 1.1131e-09 | 7.4777e-11 | 40808.117
130831.75 | 1.5677e-08 | 2.2181e-08 | 5.094e-10 | 2.1898e-08 | 1.8863e-08 | 1.0202e-09 | 2.3588e-09 | 1.1107e-09 | 7.5794e-11 | 40820.281
130843.922 | 1.5694e-08 | 2.228e-08 | 5.0448e-10 | 2.2122e-08 | 1.8921e-08 | 1.006e-09 | 2.3319e-09 | 1.1115e-09 | 7.5073e-11 | 40832.453
130856.086 | 1.5564e-08 | 2.1838e-08 | 5.0503e-10 | 2.184e-08 | 1.8943e-08 | 1.0089e-09 | 2.3255e-09 | 1.1054e-09 | 7.4877e-11 | 40844.617
130868.25 | 1.5522e-08 | 2.1761e-08 | 5.0562e-10 | 2.1827e-08 | 1.9042e-08 | 1.0062e-09 | 2.2886e-09 | 1.1073e-09 | 7.4308e-11 | 40856.781
130880.422 | 1.5521e-08 | 2.1679e-08 | 5.0469e-10 | 2.1927e-08 | 1.899e-08 | 1.0214e-09 | 2.3061e-09 | 1.1077e-09 | 7.4999e-11 | 40868.953
130892.586 | 1.5661e-08 | 2.2191e-08 | 5.0436e-10 | 2.2031e-08 | 1.91e-08 | 1.0136e-09 | 2.3292e-09 | 1.1157e-09 | 7.5335e-11 | 40881.117
130904.75 | 1.5707e-08 | 2.2132e-08 | 5.0864e-10 | 2.1968e-08 | 1.9159e-08 | 1.0142e-09 | 2.3505e-09 | 1.1144e-09 | 7.5666e-11 | 40893.281
130916.922 | 1.5552e-08 | 2.2121e-08 | 5.0146e-10 | 2.2126e-08 | 1.9102e-08 | 1.0034e-09 | 2.3227e-09 | 1.1276e-09 | 7.5147e-11 | 40905.453
130929.086 | 1.5709e-08 | 2.2101e-08 | 5.0656e-10 | 2.1867e-08 | 1.9171e-08 | 1.0225e-09 | 2.3501e-09 | 1.1235e-09 | 7.5122e-11 | 40917.617
130941.258 | 1.5747e-08 | 2.2258e-08 | 5.136e-10 | 2.1999e-08 | 1.913e-08 | 1.0151e-09 | 2.3366e-09 | 1.1291e-09 | 7.4328e-11 | 40929.789
130953.422 | 1.5406e-08 | 2.2266e-08 | 5.1768e-10 | 2.2156e-08 | 1.8912e-08 | 1.0098e-09 | 2.338e-09 | 1.1287e-09 | 7.5288e-11 | 40941.953
130965.586 | 1.552e-08 | 2.1937e-08 | 5.0444e-10 | 2.2127e-08 | 1.8822e-08 | 1.0064e-09 | 2.3001e-09 | 1.1062e-09 | 7.4326e-11 | 40954.117
130977.758 | 1.556e-08 | 2.21e-08 | 5.0307e-10 | 2.1847e-08 | 1.8922e-08 | 1.0074e-09 | 2.3155e-09 | 1.1112e-09 | 7.3789e-11 | 40966.289
130989.922 | 1.5471e-08 | 2.1815e-08 | 5.0588e-10 | 2.2274e-08 | 1.8848e-08 | 9.9624e-10 | 2.3299e-09 | 1.1168e-09 | 7.4207e-11 | 40978.453
131002.086 | 1.5553e-08 | 2.2022e-08 | 5.0341e-10 | 2.2025e-08 | 1.9093e-08 | 1.0083e-09 | 2.3065e-09 | 1.1016e-09 | 7.4094e-11 | 40990.617
131014.258 | 1.5508e-08 | 2.1916e-08 | 5.0155e-10 | 2.2019e-08 | 1.9057e-08 | 9.9867e-10 | 2.3109e-09 | 1.1234e-09 | 7.4131e-11 | 41002.789
131026.422 | 1.5466e-08 | 2.2043e-08 | 4.9489e-10 | 2.1882e-08 | 1.8882e-08 | 9.9539e-10 | 2.3051e-09 | 1.0996e-09 | 7.4241e-11 | 41014.953
131038.594 | 1.5557e-08 | 2.1763e-08 | 5.0744e-10 | 2.1959e-08 | 1.9027e-08 | 1.0184e-09 | 2.3127e-09 | 1.113e-09 | 7.3996e-11 | 41027.125
131050.758 | 1.5664e-08 | 2.2039e-08 | 5.0735e-10 | 2.2011e-08 | 1.8944e-08 | 1.0185e-09 | 2.347e-09 | 1.1161e-09 | 7.4841e-11 | 41039.289
131062.922 | 1.5658e-08 | 2.1802e-08 | 5.083e-10 | 2.2227e-08 | 1.919e-08 | 1.0134e-09 | 2.3561e-09 | 1.131e-09 | 7.5304e-11 | 41051.453
131075.094 | 1.5662e-08 | 2.2098e-08 | 5.1541e-10 | 2.2205e-08 | 1.9132e-08 | 1.0128e-09 | 2.3713e-09 | 1.1293e-09 | 7.4964e-11 | 41063.625
131087.266 | 1.5857e-08 | 2.2291e-08 | 5.1417e-10 | 2.2046e-08 | 1.9119e-08 | 1.0101e-09 | 2.3578e-09 | 1.1489e-09 | 7.6141e-11 | 41075.797
131099.422 | 1.5652e-08 | 2.2012e-08 | 5.1631e-10 | 2.2013e-08 | 1.919e-08 | 1.0164e-09 | 2.3327e-09 | 1.1305e-09 | 7.5391e-11 | 41087.953
131111.594 | 1.5731e-08 | 2.2208e-08 | 5.1757e-10 | 2.2426e-08 | 1.9371e-08 | 1.0174e-09 | 2.3925e-09 | 1.1307e-09 | 7.5545e-11 | 41100.125
131123.766 | 1.5674e-08 | 2.2157e-08 | 5.1628e-10 | 2.2329e-08 | 1.9096e-08 | 1.0175e-09 | 2.357e-09 | 1.1285e-09 | 7.4846e-11 | 41112.297
131135.922 | 1.5576e-08 | 2.2086e-08 | 5.1311e-10 | 2.2349e-08 | 1.9101e-08 | 1.01e-09 | 2.3434e-09 | 1.1259e-09 | 7.497e-11 | 41124.453
131148.094 | 1.5653e-08 | 2.2153e-08 | 5.0965e-10 | 2.2241e-08 | 1.8826e-08 | 1.012e-09 | 2.3352e-09 | 1.1237e-09 | 7.551e-11 | 41136.625
131160.266 | 1.5523e-08 | 2.1986e-08 | 5.1272e-10 | 2.2313e-08 | 1.9026e-08 | 1.0173e-09 | 2.3685e-09 | 1.1324e-09 | 7.5051e-11 | 41148.797
131172.422 | 1.5397e-08 | 2.2354e-08 | 5.103e-10 | 2.2612e-08 | 1.894e-08 | 1.0104e-09 | 2.3602e-09 | 1.1394e-09 | 7.5727e-11 | 41160.953
131184.594 | 1.5891e-08 | 2.2042e-08 | 5.1272e-10 | 2.2445e-08 | 1.9042e-08 | 1.0179e-09 | 2.3748e-09 | 1.135e-09 | 7.4803e-11 | 41173.125
131196.766 | 1.5684e-08 | 2.2293e-08 | 5.1581e-10 | 2.2357e-08 | 1.8994e-08 | 1.0193e-09 | 2.3698e-09 | 1.127e-09 | 7.5101e-11 | 41185.297
131208.922 | 1.5697e-08 | 2.2052e-08 | 5.0646e-10 | 2.1921e-08 | 1.8951e-08 | 9.9217e-10 | 2.3322e-09 | 1.1145e-09 | 7.3958e-11 | 41197.453
131221.094 | 1.5669e-08 | 2.1763e-08 | 5.0457e-10 | 2.2046e-08 | 1.8896e-08 | 9.9548e-10 | 2.3302e-09 | 1.118e-09 | 7.4753e-11 | 41209.625
131233.266 | 1.5436e-08 | 2.2208e-08 | 5.0521e-10 | 2.2258e-08 | 1.8778e-08 | 1.001e-09 | 2.309e-09 | 1.1201e-09 | 7.4268e-11 | 41221.797
131245.422 | 1.5354e-08 | 2.187e-08 | 5.0176e-10 | 2.1897e-08 | 1.8882e-08 | 1.0076e-09 | 2.3447e-09 | 1.1123e-09 | 7.4278e-11 | 41233.953
131257.594 | 1.5422e-08 | 2.1856e-08 | 5.0439e-10 | 2.2113e-08 | 1.8825e-08 | 9.9378e-10 | 2.3074e-09 | 1.1185e-09 | 7.4275e-11 | 41246.125
131269.766 | 1.53e-08 | 2.1852e-08 | 4.9963e-10 | 2.2181e-08 | 1.8925e-08 | 9.9463e-10 | 2.3383e-09 | 1.1192e-09 | 7.4815e-11 | 41258.297
131281.938 | 1.548e-08 | 2.1899e-08 | 5.0288e-10 | 2.2246e-08 | 1.889e-08 | 1.0123e-09 | 2.3408e-09 | 1.1185e-09 | 7.4847e-11 | 41270.469
131294.094 | 1.5481e-08 | 2.1969e-08 | 5.057e-10 | 2.2153e-08 | 1.9055e-08 | 1.0116e-09 | 2.3443e-09 | 1.1386e-09 | 7.4697e-11 | 41282.625
131306.266 | 1.5571e-08 | 2.1792e-08 | 5.0536e-10 | 2.2417e-08 | 1.896e-08 | 1.0152e-09 | 2.3634e-09 | 1.1338e-09 | 7.5014e-11 | 41294.797
131318.438 | 1.5441e-08 | 2.1854e-08 | 5.0836e-10 | 2.2153e-08 | 1.8733e-08 | 1.0079e-09 | 2.3517e-09 | 1.1253e-09 | 7.46e-11 | 41306.969
131330.594 | 1.5438e-08 | 2.2074e-08 | 4.967e-10 | 2.2314e-08 | 1.8928e-08 | 1.0187e-09 | 2.3405e-09 | 1.1298e-09 | 7.5098e-11 | 41319.125
131342.766 | 1.562e-08 | 2.1854e-08 | 5.1447e-10 | 2.2466e-08 | 1.8682e-08 | 1.0093e-09 | 2.3551e-09 | 1.1358e-09 | 7.4701e-11 | 41331.297
131354.938 | 1.5525e-08 | 2.2194e-08 | 5.0976e-10 | 2.2507e-08 | 1.931e-08 | 1.0153e-09 | 2.3569e-09 | 1.1234e-09 | 7.5222e-11 | 41343.469
131367.094 | 1.5699e-08 | 2.1829e-08 | 5.1069e-10 | 2.2505e-08 | 1.9087e-08 | 1.0118e-09 | 2.3599e-09 | 1.1301e-09 | 7.5122e-11 | 41355.625
131379.266 | 1.5668e-08 | 2.1934e-08 | 5.133e-10 | 2.244e-08 | 1.9069e-08 | 1.0119e-09 | 2.3548e-09 | 1.1297e-09 | 7.3994e-11 | 41367.797
131391.438 | 1.5543e-08 | 2.1991e-08 | 5.1323e-10 | 2.2529e-08 | 1.8854e-08 | 1.01e-09 | 2.3622e-09 | 1.1315e-09 | 7.4861e-11 | 41379.969
131403.594 | 1.5719e-08 | 2.2021e-08 | 5.111e-10 | 2.2624e-08 | 1.9086e-08 | 1.0104e-09 | 2.349e-09 | 1.1321e-09 | 7.4957e-11 | 41392.125
131415.766 | 1.5466e-08 | 2.2023e-08 | 5.0544e-10 | 2.2181e-08 | 1.8917e-08 | 1.0119e-09 | 2.3386e-09 | 1.147e-09 | 7.5062e-11 | 41404.297
131427.938 | 1.5359e-08 | 2.1969e-08 | 5.0965e-10 | 2.2336e-08 | 1.8973e-08 | 9.9528e-10 | 2.3457e-09 | 1.1396e-09 | 7.4224e-11 | 41416.469
131440.094 | 1.5404e-08 | 2.1912e-08 | 5.0598e-10 | 2.2511e-08 | 1.884e-08 | 9.9772e-10 | 2.3641e-09 | 1.1198e-09 | 7.4349e-11 | 41428.625
131452.266 | 1.5613e-08 | 2.1897e-08 | 5.0895e-10 | 2.2517e-08 | 1.8774e-08 | 1.0002e-09 | 2.327e-09 | 1.1266e-09 | 7.4249e-11 | 41440.797
131464.438 | 1.5439e-08 | 2.165e-08 | 4.9829e-10 | 2.2299e-08 | 1.8583e-08 | 9.9754e-10 | 2.3256e-09 | 1.1265e-09 | 7.3069e-11 | 41452.969
131476.609 | 1.523e-08 | 2.1664e-08 | 4.9699e-10 | 2.2003e-08 | 1.8898e-08 | 9.9516e-10 | 2.332e-09 | 1.1167e-09 | 7.3626e-11 | 41465.14
131488.766 | 1.5388e-08 | 2.1775e-08 | 4.9774e-10 | 2.2215e-08 | 1.8801e-08 | 9.9266e-10 | 2.3236e-09 | 1.1112e-09 | 7.3472e-11 | 41477.297
131500.938 | 1.5136e-08 | 2.1589e-08 | 4.9444e-10 | 2.2074e-08 | 1.8684e-08 | 9.9129e-10 | 2.3145e-09 | 1.1116e-09 | 7.2661e-11 | 41489.469
131513.109 | 1.5225e-08 | 2.1783e-08 | 4.8828e-10 | 2.2005e-08 | 1.8622e-08 | 9.9199e-10 | 2.3412e-09 | 1.1182e-09 | 7.3407e-11 | 41501.64
131525.266 | 1.5559e-08 | 2.1591e-08 | 5.0073e-10 | 2.218e-08 | 1.8731e-08 | 9.8886e-10 | 2.2975e-09 | 1.1248e-09 | 7.338e-11 | 41513.797
131537.438 | 1.5288e-08 | 2.1547e-08 | 4.9445e-10 | 2.2242e-08 | 1.8487e-08 | 9.937e-10 | 2.3145e-09 | 1.1137e-09 | 7.3576e-11 | 41525.969
131549.609 | 1.5382e-08 | 2.152e-08 | 4.965e-10 | 2.1892e-08 | 1.8571e-08 | 9.8461e-10 | 2.3255e-09 | 1.1166e-09 | 7.2713e-11 | 41538.14
131561.766 | 1.5276e-08 | 2.1503e-08 | 5.0222e-10 | 2.2158e-08 | 1.8748e-08 | 9.8717e-10 | 2.3012e-09 | 1.1079e-09 | 7.3846e-11 | 41550.297
131573.938 | 1.5468e-08 | 2.1582e-08 | 4.98e-10 | 2.2338e-08 | 1.8904e-08 | 9.7713e-10 | 2.3418e-09 | 1.1127e-09 | 7.3403e-11 | 41562.469
131586.109 | 1.5432e-08 | 2.1536e-08 | 5.01e-10 | 2.2081e-08 | 1.8936e-08 | 9.9269e-10 | 2.3172e-09 | 1.1174e-09 | 7.4839e-11 | 41574.64
131598.266 | 1.5539e-08 | 2.162e-08 | 5.1219e-10 | 2.2531e-08 | 1.8802e-08 | 1.0212e-09 | 2.3618e-09 | 1.1308e-09 | 7.5113e-11 | 41586.797
131610.438 | 1.5454e-08 | 2.196e-08 | 5.1249e-10 | 2.2355e-08 | 1.8964e-08 | 1.0365e-09 | 2.3805e-09 | 1.1402e-09 | 7.5614e-11 | 41598.969
131622.609 | 1.5654e-08 | 2.1862e-08 | 5.0929e-10 | 2.2475e-08 | 1.8836e-08 | 1.0168e-09 | 2.3716e-09 | 1.1393e-09 | 7.4911e-11 | 41611.14
131634.766 | 1.5508e-08 | 2.182e-08 | 5.1447e-10 | 2.2252e-08 | 1.8696e-08 | 1.0234e-09 | 2.3664e-09 | 1.1473e-09 | 7.5305e-11 | 41623.297
131646.938 | 1.5543e-08 | 2.1723e-08 | 5.1603e-10 | 2.2696e-08 | 1.9031e-08 | 1.0222e-09 | 2.3904e-09 | 1.1329e-09 | 7.5668e-11 | 41635.469
131659.109 | 1.5431e-08 | 2.1918e-08 | 5.1413e-10 | 2.2394e-08 | 1.9208e-08 | 1.0261e-09 | 2.3918e-09 | 1.1447e-09 | 7.6043e-11 | 41647.64
131671.281 | 1.5644e-08 | 2.209e-08 | 5.1467e-10 | 2.2729e-08 | 1.8801e-08 | 1.0234e-09 | 2.3728e-09 | 1.1507e-09 | 7.5738e-11 | 41659.812
131683.438 | 1.5754e-08 | 2.1989e-08 | 5.1693e-10 | 2.284e-08 | 1.8892e-08 | 1.0268e-09 | 2.4078e-09 | 1.1546e-09 | 7.6102e-11 | 41671.969
131695.609 | 1.5664e-08 | 2.165e-08 | 5.1079e-10 | 2.2648e-08 | 1.9117e-08 | 1.006e-09 | 2.3641e-09 | 1.1377e-09 | 7.4315e-11 | 41684.14
131707.781 | 1.5552e-08 | 2.1652e-08 | 5.1482e-10 | 2.2388e-08 | 1.8846e-08 | 1.0138e-09 | 2.3731e-09 | 1.1378e-09 | 7.5748e-11 | 41696.312
131719.938 | 1.5593e-08 | 2.1959e-08 | 5.1372e-10 | 2.2285e-08 | 1.8992e-08 | 1.0148e-09 | 2.3574e-09 | 1.1387e-09 | 7.4652e-11 | 41708.469
131732.109 | 1.5506e-08 | 2.1901e-08 | 5.0704e-10 | 2.2603e-08 | 1.8862e-08 | 1.0107e-09 | 2.3712e-09 | 1.1351e-09 | 7.4935e-11 | 41720.64
131744.281 | 1.5534e-08 | 2.1654e-08 | 5.0969e-10 | 2.2617e-08 | 1.8931e-08 | 1.0089e-09 | 2.368e-09 | 1.1331e-09 | 7.4535e-11 | 41732.812
131756.438 | 1.5433e-08 | 2.1782e-08 | 5.0798e-10 | 2.2456e-08 | 1.8588e-08 | 1.0143e-09 | 2.3367e-09 | 1.1351e-09 | 7.449e-11 | 41744.969
131768.609 | 1.5342e-08 | 2.1723e-08 | 5.0764e-10 | 2.2439e-08 | 1.8644e-08 | 1.006e-09 | 2.3659e-09 | 1.1225e-09 | 7.4083e-11 | 41757.14
131780.781 | 1.5347e-08 | 2.1864e-08 | 5.0749e-10 | 2.2437e-08 | 1.8687e-08 | 1.0026e-09 | 2.3256e-09 | 1.1371e-09 | 7.4125e-11 | 41769.312
131792.938 | 1.5247e-08 | 2.1471e-08 | 5.1143e-10 | 2.2539e-08 | 1.8684e-08 | 1.0155e-09 | 2.3541e-09 | 1.1227e-09 | 7.4104e-11 | 41781.469
131805.109 | 1.5374e-08 | 2.1629e-08 | 5.0408e-10 | 2.2629e-08 | 1.8664e-08 | 9.9925e-10 | 2.3654e-09 | 1.1219e-09 | 7.4482e-11 | 41793.64
131817.281 | 1.5303e-08 | 2.1382e-08 | 4.9644e-10 | 2.2276e-08 | 1.8555e-08 | 1.0075e-09 | 2.3312e-09 | 1.1302e-09 | 7.393e-11 | 41805.812
131829.438 | 1.5449e-08 | 2.1675e-08 | 5.0804e-10 | 2.2515e-08 | 1.8705e-08 | 1.0017e-09 | 2.3652e-09 | 1.1462e-09 | 7.4646e-11 | 41817.969
131841.609 | 1.5397e-08 | 2.1675e-08 | 5.0704e-10 | 2.2367e-08 | 1.8811e-08 | 1.0006e-09 | 2.3574e-09 | 1.1298e-09 | 7.3964e-11 | 41830.14
131853.781 | 1.5556e-08 | 2.1647e-08 | 5.0553e-10 | 2.2336e-08 | 1.8666e-08 | 1.0052e-09 | 2.345e-09 | 1.1265e-09 | 7.5268e-11 | 41842.312
131865.953 | 1.5445e-08 | 2.1686e-08 | 5.0716e-10 | 2.2337e-08 | 1.8853e-08 | 1.0114e-09 | 2.3736e-09 | 1.1377e-09 | 7.4288e-11 | 41854.484
131878.109 | 1.5521e-08 | 2.1646e-08 | 5.1087e-10 | 2.2299e-08 | 1.8789e-08 | 1.0074e-09 | 2.3524e-09 | 1.1278e-09 | 7.4122e-11 | 41866.64
131890.281 | 1.5459e-08 | 2.1542e-08 | 5.048e-10 | 2.2289e-08 | 1.8809e-08 | 1.0056e-09 | 2.3305e-09 | 1.1216e-09 | 7.5246e-11 | 41878.812
131902.453 | 1.5294e-08 | 2.1756e-08 | 5.0816e-10 | 2.2462e-08 | 1.8784e-08 | 9.9873e-10 | 2.3435e-09 | 1.1315e-09 | 7.469e-11 | 41890.984
131914.609 | 1.5465e-08 | 2.1712e-08 | 5.0549e-10 | 2.2446e-08 | 1.8635e-08 | 1.0107e-09 | 2.3372e-09 | 1.1366e-09 | 7.471e-11 | 41903.14
131926.781 | 1.5381e-08 | 2.1755e-08 | 5.1334e-10 | 2.247e-08 | 1.8916e-08 | 1.0074e-09 | 2.3528e-09 | 1.1328e-09 | 7.5083e-11 | 41915.312
131938.953 | 1.5594e-08 | 2.1761e-08 | 5.0578e-10 | 2.2496e-08 | 1.8944e-08 | 1.0138e-09 | 2.3794e-09 | 1.1505e-09 | 7.5356e-11 | 41927.484
131951.109 | 1.5628e-08 | 2.1964e-08 | 5.1539e-10 | 2.2841e-08 | 1.8573e-08 | 9.9616e-10 | 2.3863e-09 | 1.1466e-09 | 7.5118e-11 | 41939.64
131963.281 | 1.5504e-08 | 2.1821e-08 | 5.1601e-10 | 2.2623e-08 | 1.8763e-08 | 1.008e-09 | 2.3863e-09 | 1.1396e-09 | 7.5494e-11 | 41951.812
131975.453 | 1.5507e-08 | 2.1576e-08 | 5.1668e-10 | 2.244e-08 | 1.893e-08 | 1.0161e-09 | 2.3764e-09 | 1.1516e-09 | 7.5364e-11 | 41963.984
131987.609 | 1.543e-08 | 2.1932e-08 | 5.144e-10 | 2.2674e-08 | 1.8814e-08 | 1.0158e-09 | 2.3734e-09 | 1.1485e-09 | 7.5707e-11 | 41976.14
131999.781 | 1.5385e-08 | 2.1837e-08 | 5.0649e-10 | 2.2712e-08 | 1.8684e-08 | 9.99e-10 | 2.36e-09 | 1.129e-09 | 7.4088e-11 | 41988.312
132011.953 | 1.5283e-08 | 2.1741e-08 | 5.021e-10 | 2.2536e-08 | 1.8476e-08 | 9.961e-10 | 2.3512e-09 | 1.1232e-09 | 7.2966e-11 | 42000.484
132024.109 | 1.529e-08 | 2.1502e-08 | 5.0705e-10 | 2.272e-08 | 1.8753e-08 | 1.0061e-09 | 2.361e-09 | 1.1252e-09 | 7.5764e-11 | 42012.64
132036.281 | 1.5507e-08 | 2.1667e-08 | 5.0948e-10 | 2.2436e-08 | 1.8929e-08 | 9.9422e-10 | 2.3689e-09 | 1.1374e-09 | 7.4595e-11 | 42024.812
132048.453 | 1.5446e-08 | 2.172e-08 | 5.0564e-10 | 2.2432e-08 | 1.8812e-08 | 9.9695e-10 | 2.3755e-09 | 1.1422e-09 | 7.3751e-11 | 42036.984
132060.625 | 1.5646e-08 | 2.1692e-08 | 5.045e-10 | 2.2322e-08 | 1.8781e-08 | 9.8746e-10 | 2.3234e-09 | 1.1239e-09 | 7.2753e-11 | 42049.156
132072.781 | 1.5572e-08 | 2.1429e-08 | 5.0247e-10 | 2.2245e-08 | 1.8735e-08 | 9.9089e-10 | 2.3376e-09 | 1.1224e-09 | 7.4605e-11 | 42061.312
132084.953 | 1.5742e-08 | 2.1695e-08 | 5.129e-10 | 2.2573e-08 | 1.8658e-08 | 9.9614e-10 | 2.3678e-09 | 1.1254e-09 | 7.4567e-11 | 42073.484
132097.125 | 1.5242e-08 | 2.1581e-08 | 5.0957e-10 | 2.2858e-08 | 1.853e-08 | 1.0002e-09 | 2.3541e-09 | 1.1247e-09 | 7.5086e-11 | 42085.656
132109.281 | 1.5493e-08 | 2.1583e-08 | 5.1474e-10 | 2.2169e-08 | 1.8703e-08 | 9.9339e-10 | 2.3536e-09 | 1.1225e-09 | 7.4274e-11 | 42097.812
132121.453 | 1.5332e-08 | 2.1578e-08 | 5.0744e-10 | 2.2498e-08 | 1.8491e-08 | 9.9659e-10 | 2.3738e-09 | 1.1432e-09 | 7.4787e-11 | 42109.984
132133.625 | 1.5104e-08 | 2.1393e-08 | 5.1296e-10 | 2.2602e-08 | 1.8766e-08 | 9.8955e-10 | 2.3366e-09 | 1.1207e-09 | 7.3725e-11 | 42122.156
132145.781 | 1.5327e-08 | 2.1393e-08 | 5.0413e-10 | 2.2451e-08 | 1.8536e-08 | 9.7797e-10 | 2.3335e-09 | 1.1282e-09 | 7.2824e-11 | 42134.312
132157.953 | 1.5195e-08 | 2.1316e-08 | 4.9913e-10 | 2.2249e-08 | 1.8688e-08 | 9.8888e-10 | 2.3234e-09 | 1.1332e-09 | 7.2677e-11 | 42146.484
132170.125 | 1.5221e-08 | 2.1217e-08 | 5.0134e-10 | 2.2225e-08 | 1.8537e-08 | 9.9378e-10 | 2.3324e-09 | 1.1188e-09 | 7.3655e-11 | 42158.656
132182.281 | 1.5306e-08 | 2.1404e-08 | 5.0932e-10 | 2.2329e-08 | 1.8564e-08 | 9.9343e-10 | 2.329e-09 | 1.1213e-09 | 7.3602e-11 | 42170.812
132194.453 | 1.5357e-08 | 2.15e-08 | 5.0353e-10 | 2.2368e-08 | 1.8604e-08 | 9.9665e-10 | 2.3474e-09 | 1.1201e-09 | 7.378e-11 | 42182.984
132206.625 | 1.5311e-08 | 2.1444e-08 | 4.98e-10 | 2.2415e-08 | 1.8404e-08 | 9.8782e-10 | 2.3387e-09 | 1.1198e-09 | 7.358e-11 | 42195.156
132218.781 | 1.5218e-08 | 2.1249e-08 | 5.0162e-10 | 2.2387e-08 | 1.8568e-08 | 9.9364e-10 | 2.3332e-09 | 1.1242e-09 | 7.3726e-11 | 42207.312
132230.953 | 1.5445e-08 | 2.1411e-08 | 4.9827e-10 | 2.2441e-08 | 1.8524e-08 | 9.9399e-10 | 2.3416e-09 | 1.1295e-09 | 7.3564e-11 | 42219.484
132243.125 | 1.5263e-08 | 2.1247e-08 | 5.068e-10 | 2.2147e-08 | 1.8264e-08 | 9.9753e-10 | 2.3502e-09 | 1.1214e-09 | 7.3492e-11 | 42231.656
132255.297 | 1.5304e-08 | 2.1507e-08 | 5.0241e-10 | 2.2237e-08 | 1.8475e-08 | 9.9142e-10 | 2.3406e-09 | 1.1203e-09 | 7.4398e-11 | 42243.828
132267.453 | 1.5453e-08 | 2.1258e-08 | 5.0624e-10 | 2.249e-08 | 1.8649e-08 | 9.9587e-10 | 2.3487e-09 | 1.1182e-09 | 7.3025e-11 | 42255.984
132279.625 | 1.5388e-08 | 2.1166e-08 | 5.0537e-10 | 2.2573e-08 | 1.8551e-08 | 9.8811e-10 | 2.3247e-09 | 1.1344e-09 | 7.3388e-11 | 42268.156
132291.797 | 1.5527e-08 | 2.1522e-08 | 5.1531e-10 | 2.2505e-08 | 1.863e-08 | 1.0034e-09 | 2.355e-09 | 1.1486e-09 | 7.413e-11 | 42280.328
132303.953 | 1.5618e-08 | 2.1329e-08 | 5.0955e-10 | 2.2532e-08 | 1.8754e-08 | 9.8902e-10 | 2.3761e-09 | 1.1356e-09 | 7.4019e-11 | 42292.484
132316.125 | 1.5259e-08 | 2.1469e-08 | 5.1414e-10 | 2.248e-08 | 1.8466e-08 | 9.9578e-10 | 2.3576e-09 | 1.137e-09 | 7.4346e-11 | 42304.656
132328.297 | 1.5308e-08 | 2.143e-08 | 5.1349e-10 | 2.2762e-08 | 1.8666e-08 | 1.0038e-09 | 2.3348e-09 | 1.132e-09 | 7.5148e-11 | 42316.828
132340.453 | 1.5246e-08 | 2.1377e-08 | 5.1432e-10 | 2.2582e-08 | 1.8609e-08 | 9.8361e-10 | 2.3786e-09 | 1.1387e-09 | 7.3617e-11 | 42328.984
132352.625 | 1.5292e-08 | 2.1256e-08 | 5.1088e-10 | 2.2634e-08 | 1.8853e-08 | 9.9811e-10 | 2.3917e-09 | 1.1359e-09 | 7.5231e-11 | 42341.156
132364.797 | 1.5429e-08 | 2.1281e-08 | 5.167e-10 | 2.2746e-08 | 1.8561e-08 | 9.9194e-10 | 2.3766e-09 | 1.1496e-09 | 7.4739e-11 | 42353.328
132376.953 | 1.5293e-08 | 2.1536e-08 | 5.1446e-10 | 2.2752e-08 | 1.8897e-08 | 1.0047e-09 | 2.3935e-09 | 1.1537e-09 | 7.5575e-11 | 42365.484
132389.125 | 1.5402e-08 | 2.1724e-08 | 5.1989e-10 | 2.305e-08 | 1.8948e-08 | 1.0004e-09 | 2.4045e-09 | 1.1605e-09 | 7.5873e-11 | 42377.656
132401.297 | 1.5282e-08 | 2.1589e-08 | 5.2131e-10 | 2.2914e-08 | 1.8733e-08 | 1.0072e-09 | 2.4086e-09 | 1.1548e-09 | 7.554e-11 | 42389.828
132413.469 | 1.5425e-08 | 2.1907e-08 | 5.1472e-10 | 2.3157e-08 | 1.8885e-08 | 1.0117e-09 | 2.4145e-09 | 1.1599e-09 | 7.4942e-11 | 42402
132425.625 | 1.528e-08 | 2.1933e-08 | 5.1235e-10 | 2.2905e-08 | 1.8895e-08 | 1.0174e-09 | 2.3899e-09 | 1.1469e-09 | 7.5365e-11 | 42414.156
132437.797 | 1.5287e-08 | 2.1659e-08 | 5.0865e-10 | 2.3024e-08 | 1.849e-08 | 1.0029e-09 | 2.3894e-09 | 1.1507e-09 | 7.4432e-11 | 42426.328
132449.969 | 1.5926e-08 | 2.1283e-08 | 5.0167e-10 | 2.2528e-08 | 1.8279e-08 | 9.8195e-10 | 2.3551e-09 | 1.1344e-09 | 7.3794e-11 | 42438.5
132462.125 | 1.5026e-08 | 2.1379e-08 | 4.9879e-10 | 2.2419e-08 | 1.8542e-08 | 9.7599e-10 | 2.3273e-09 | 1.1272e-09 | 7.2763e-11 | 42450.656
132474.297 | 1.5064e-08 | 2.1307e-08 | 4.9259e-10 | 2.2283e-08 | 1.8426e-08 | 9.8976e-10 | 2.3454e-09 | 1.1329e-09 | 7.3334e-11 | 42462.828
132486.469 | 1.5406e-08 | 2.1463e-08 | 5.0069e-10 | 2.242e-08 | 1.8593e-08 | 9.965e-10 | 2.3546e-09 | 1.1394e-09 | 7.3734e-11 | 42475
132498.625 | 1.5415e-08 | 2.1602e-08 | 5.0402e-10 | 2.2521e-08 | 1.8609e-08 | 9.9966e-10 | 2.3655e-09 | 1.1232e-09 | 7.4186e-11 | 42487.156
132510.797 | 1.5401e-08 | 2.1487e-08 | 5.0378e-10 | 2.2278e-08 | 1.8643e-08 | 9.9241e-10 | 2.3578e-09 | 1.1398e-09 | 7.382e-11 | 42499.328
132522.969 | 1.5405e-08 | 2.1515e-08 | 4.9733e-10 | 2.2502e-08 | 1.8652e-08 | 9.9825e-10 | 2.3475e-09 | 1.1299e-09 | 7.3798e-11 | 42511.5
132535.125 | 1.5303e-08 | 2.1438e-08 | 5.0184e-10 | 2.2481e-08 | 1.8516e-08 | 9.906e-10 | 2.3691e-09 | 1.1424e-09 | 7.4364e-11 | 42523.656
132547.297 | 1.5247e-08 | 2.1428e-08 | 4.9989e-10 | 2.2418e-08 | 1.8451e-08 | 9.9367e-10 | 2.3551e-09 | 1.1418e-09 | 7.3698e-11 | 42535.828
132559.469 | 1.5254e-08 | 2.1114e-08 | 5.025e-10 | 2.2507e-08 | 1.8595e-08 | 9.9596e-10 | 2.3584e-09 | 1.1296e-09 | 7.4597e-11 | 42548
132571.625 | 1.5327e-08 | 2.1513e-08 | 5.0156e-10 | 2.2612e-08 | 1.8536e-08 | 9.9071e-10 | 2.3431e-09 | 1.1371e-09 | 7.3484e-11 | 42560.156
132583.797 | 1.5151e-08 | 2.1518e-08 | 4.9953e-10 | 2.2601e-08 | 1.8785e-08 | 9.8944e-10 | 2.3632e-09 | 1.1249e-09 | 7.3207e-11 | 42572.328
132595.969 | 1.5197e-08 | 2.1321e-08 | 4.9939e-10 | 2.2297e-08 | 1.858e-08 | 9.9321e-10 | 2.3455e-09 | 1.1202e-09 | 7.348e-11 | 42584.5
132608.141 | 1.5282e-08 | 2.1264e-08 | 4.9781e-10 | 2.2124e-08 | 1.842e-08 | 9.7822e-10 | 2.3451e-09 | 1.1231e-09 | 7.2533e-11 | 42596.672
132620.297 | 1.4956e-08 | 2.1266e-08 | 4.9082e-10 | 2.2532e-08 | 1.8319e-08 | 9.7865e-10 | 2.3107e-09 | 1.1212e-09 | 7.2818e-11 | 42608.828
132632.469 | 1.4861e-08 | 2.1214e-08 | 4.8973e-10 | 2.2262e-08 | 1.8247e-08 | 9.7846e-10 | 2.3606e-09 | 1.1084e-09 | 7.2506e-11 | 42621
132644.641 | 1.5091e-08 | 2.0993e-08 | 4.9447e-10 | 2.2712e-08 | 1.8403e-08 | 9.9534e-10 | 2.3625e-09 | 1.1305e-09 | 7.2929e-11 | 42633.172
132656.797 | 1.5245e-08 | 2.1512e-08 | 5.0247e-10 | 2.2523e-08 | 1.8567e-08 | 9.9172e-10 | 2.3735e-09 | 1.1433e-09 | 7.4584e-11 | 42645.328
132668.969 | 1.5209e-08 | 2.1288e-08 | 5.0767e-10 | 2.2737e-08 | 1.8766e-08 | 9.9885e-10 | 2.3923e-09 | 1.1415e-09 | 7.318e-11 | 42657.5
132681.141 | 1.5001e-08 | 2.1634e-08 | 5.0945e-10 | 2.2908e-08 | 1.878e-08 | 1.0014e-09 | 2.4036e-09 | 1.1426e-09 | 7.4573e-11 | 42669.672
132693.297 | 1.5098e-08 | 2.1561e-08 | 5.0786e-10 | 2.2587e-08 | 1.8455e-08 | 9.9766e-10 | 2.3595e-09 | 1.141e-09 | 7.348e-11 | 42681.828
132705.469 | 1.5559e-08 | 2.1449e-08 | 4.9999e-10 | 2.2742e-08 | 1.8586e-08 | 9.8757e-10 | 2.3559e-09 | 1.1088e-09 | 7.2601e-11 | 42694
132717.641 | 1.5222e-08 | 2.1157e-08 | 4.9995e-10 | 2.2534e-08 | 1.8529e-08 | 9.9046e-10 | 2.368e-09 | 1.1494e-09 | 7.3542e-11 | 42706.172
132729.797 | 1.5176e-08 | 2.1327e-08 | 5.0836e-10 | 2.2638e-08 | 1.8463e-08 | 9.9359e-10 | 2.3564e-09 | 1.1247e-09 | 7.2435e-11 | 42718.328
132741.969 | 1.5149e-08 | 2.1432e-08 | 5.0164e-10 | 2.262e-08 | 1.8512e-08 | 9.9379e-10 | 2.3687e-09 | 1.1208e-09 | 7.2661e-11 | 42730.5
132754.141 | 1.5145e-08 | 2.1613e-08 | 5.0373e-10 | 2.2384e-08 | 1.8545e-08 | 9.8087e-10 | 2.3535e-09 | 1.1176e-09 | 7.2717e-11 | 42742.672
132766.297 | 1.5088e-08 | 2.13e-08 | 4.979e-10 | 2.2324e-08 | 1.851e-08 | 9.8217e-10 | 2.3213e-09 | 1.1218e-09 | 7.3325e-11 | 42754.828
132778.469 | 1.5113e-08 | 2.1036e-08 | 5.0339e-10 | 2.2264e-08 | 1.8365e-08 | 9.7354e-10 | 2.3103e-09 | 1.1017e-09 | 7.1443e-11 | 42767
132790.641 | 1.5014e-08 | 2.1088e-08 | 4.8918e-10 | 2.1841e-08 | 1.8234e-08 | 9.842e-10 | 2.3048e-09 | 1.1023e-09 | 7.1233e-11 | 42779.172
132802.813 | 1.4898e-08 | 2.1175e-08 | 4.9236e-10 | 2.2058e-08 | 1.8373e-08 | 9.771e-10 | 2.3345e-09 | 1.1227e-09 | 7.2012e-11 | 42791.344
132814.969 | 1.5154e-08 | 2.1171e-08 | 4.9679e-10 | 2.2067e-08 | 1.8348e-08 | 9.7054e-10 | 2.3281e-09 | 1.1187e-09 | 7.1932e-11 | 42803.5
132827.141 | 1.5053e-08 | 2.1106e-08 | 4.9639e-10 | 2.2364e-08 | 1.8249e-08 | 9.7751e-10 | 2.327e-09 | 1.1211e-09 | 7.3337e-11 | 42815.672
132839.313 | 1.5223e-08 | 2.1176e-08 | 4.9878e-10 | 2.2129e-08 | 1.826e-08 | 9.8218e-10 | 2.3396e-09 | 1.1217e-09 | 7.3308e-11 | 42827.844
132851.469 | 1.5041e-08 | 2.143e-08 | 5.0253e-10 | 2.2324e-08 | 1.8623e-08 | 9.8638e-10 | 2.3529e-09 | 1.1413e-09 | 7.3026e-11 | 42840
132863.641 | 1.5208e-08 | 2.1256e-08 | 4.9848e-10 | 2.2538e-08 | 1.852e-08 | 9.8157e-10 | 2.335e-09 | 1.1233e-09 | 7.2937e-11 | 42852.172
132875.813 | 1.523e-08 | 2.1483e-08 | 5.072e-10 | 2.2434e-08 | 1.8421e-08 | 9.8322e-10 | 2.364e-09 | 1.13e-09 | 7.3495e-11 | 42864.344
132887.969 | 1.5122e-08 | 2.1215e-08 | 4.964e-10 | 2.239e-08 | 1.853e-08 | 9.8398e-10 | 2.3821e-09 | 1.1386e-09 | 7.2854e-11 | 42876.5
132900.141 | 1.5294e-08 | 2.1354e-08 | 5.0807e-10 | 2.233e-08 | 1.8295e-08 | 9.8188e-10 | 2.3546e-09 | 1.1291e-09 | 7.3625e-11 | 42888.672
132912.313 | 1.5263e-08 | 2.1273e-08 | 5.0858e-10 | 2.2683e-08 | 1.858e-08 | 9.8083e-10 | 2.3518e-09 | 1.1389e-09 | 7.3571e-11 | 42900.844
132924.469 | 1.5336e-08 | 2.1362e-08 | 5.1028e-10 | 2.2389e-08 | 1.8557e-08 | 9.9055e-10 | 2.3606e-09 | 1.1314e-09 | 7.4121e-11 | 42913
132936.641 | 1.5071e-08 | 2.12e-08 | 5.0819e-10 | 2.2474e-08 | 1.8438e-08 | 9.8465e-10 | 2.3391e-09 | 1.1358e-09 | 7.3161e-11 | 42925.172
132948.813 | 1.5187e-08 | 2.115e-08 | 5.043e-10 | 2.2078e-08 | 1.8565e-08 | 9.7449e-10 | 2.343e-09 | 1.1194e-09 | 7.2731e-11 | 42937.344
132960.969 | 1.5288e-08 | 2.1477e-08 | 5.0495e-10 | 2.2368e-08 | 1.8475e-08 | 9.7447e-10 | 2.3081e-09 | 1.1246e-09 | 7.2747e-11 | 42949.5
132973.141 | 1.504e-08 | 2.1051e-08 | 5.0133e-10 | 2.2273e-08 | 1.8454e-08 | 9.809e-10 | 2.3335e-09 | 1.113e-09 | 7.3208e-11 | 42961.672
132985.313 | 1.5366e-08 | 2.1403e-08 | 4.9806e-10 | 2.2206e-08 | 1.825e-08 | 9.713e-10 | 2.3202e-09 | 1.1309e-09 | 7.245e-11 | 42973.844
132997.484 | 1.5012e-08 | 2.1156e-08 | 4.9843e-10 | 2.1899e-08 | 1.8254e-08 | 9.7015e-10 | 2.317e-09 | 1.1285e-09 | 7.2867e-11 | 42986.015
133009.641 | 1.5432e-08 | 2.1443e-08 | 5.0628e-10 | 2.2311e-08 | 1.8429e-08 | 9.8303e-10 | 2.36e-09 | 1.1269e-09 | 7.3195e-11 | 42998.172
133021.813 | 1.5184e-08 | 2.1332e-08 | 5.0439e-10 | 2.2206e-08 | 1.8507e-08 | 9.77e-10 | 2.3588e-09 | 1.1251e-09 | 7.4058e-11 | 43010.344
133033.984 | 1.5225e-08 | 2.133e-08 | 5.0281e-10 | 2.2149e-08 | 1.8725e-08 | 9.9055e-10 | 2.3544e-09 | 1.1233e-09 | 7.2865e-11 | 43022.515
133046.141 | 1.5335e-08 | 2.1385e-08 | 5.0455e-10 | 2.2576e-08 | 1.8409e-08 | 9.8795e-10 | 2.3627e-09 | 1.1272e-09 | 7.2594e-11 | 43034.672
133058.313 | 1.5006e-08 | 2.1418e-08 | 5.0298e-10 | 2.2428e-08 | 1.862e-08 | 9.9303e-10 | 2.3204e-09 | 1.1262e-09 | 7.4297e-11 | 43046.844
133070.484 | 1.5462e-08 | 2.1283e-08 | 5.0116e-10 | 2.2392e-08 | 1.8412e-08 | 9.8663e-10 | 2.3794e-09 | 1.1314e-09 | 7.4652e-11 | 43059.015
133082.641 | 1.5259e-08 | 2.1503e-08 | 5.079e-10 | 2.233e-08 | 1.8543e-08 | 9.8414e-10 | 2.3348e-09 | 1.1328e-09 | 7.3763e-11 | 43071.172
133094.813 | 1.5461e-08 | 2.1489e-08 | 5.0631e-10 | 2.2378e-08 | 1.8574e-08 | 9.805e-10 | 2.3601e-09 | 1.1418e-09 | 7.2998e-11 | 43083.344
133106.984 | 1.5262e-08 | 2.1687e-08 | 5.0435e-10 | 2.2463e-08 | 1.8529e-08 | 9.8612e-10 | 2.37e-09 | 1.1235e-09 | 7.3559e-11 | 43095.515
133119.141 | 1.5062e-08 | 2.1554e-08 | 5.0991e-10 | 2.265e-08 | 1.8635e-08 | 9.8172e-10 | 2.3697e-09 | 1.1395e-09 | 7.4043e-11 | 43107.672
133131.313 | 1.5288e-08 | 2.1355e-08 | 5.0225e-10 | 2.2017e-08 | 1.8348e-08 | 9.8223e-10 | 2.3429e-09 | 1.1345e-09 | 7.2512e-11 | 43119.844
133143.484 | 1.5082e-08 | 2.1358e-08 | 4.9351e-10 | 2.2395e-08 | 1.8415e-08 | 9.7295e-10 | 2.341e-09 | 1.1211e-09 | 7.2345e-11 | 43132.015
133155.641 | 1.5346e-08 | 2.1396e-08 | 4.9703e-10 | 2.2345e-08 | 1.8643e-08 | 9.7935e-10 | 2.328e-09 | 1.1154e-09 | 7.2967e-11 | 43144.172
133167.813 | 1.5109e-08 | 2.1319e-08 | 5.0505e-10 | 2.2253e-08 | 1.8774e-08 | 9.8294e-10 | 2.3423e-09 | 1.1279e-09 | 7.2376e-11 | 43156.344
133179.984 | 1.524e-08 | 2.116e-08 | 5.0237e-10 | 2.2249e-08 | 1.8421e-08 | 9.8274e-10 | 2.3189e-09 | 1.1157e-09 | 7.2068e-11 | 43168.515
133192.156 | 1.5073e-08 | 2.1268e-08 | 4.9865e-10 | 2.2261e-08 | 1.8534e-08 | 9.7413e-10 | 2.3291e-09 | 1.1068e-09 | 7.2463e-11 | 43180.687
133204.313 | 1.5395e-08 | 2.1202e-08 | 4.9785e-10 | 2.2316e-08 | 1.8486e-08 | 9.7023e-10 | 2.3513e-09 | 1.1105e-09 | 7.2883e-11 | 43192.844
133216.484 | 1.5162e-08 | 2.1208e-08 | 5.0021e-10 | 2.2178e-08 | 1.835e-08 | 9.7167e-10 | 2.3244e-09 | 1.1128e-09 | 7.2568e-11 | 43205.015
133228.656 | 1.5288e-08 | 2.1384e-08 | 5.0073e-10 | 2.2229e-08 | 1.8439e-08 | 9.8467e-10 | 2.3187e-09 | 1.1254e-09 | 7.2729e-11 | 43217.187
133240.813 | 1.5053e-08 | 2.1289e-08 | 4.9582e-10 | 2.2194e-08 | 1.8485e-08 | 9.7182e-10 | 2.3213e-09 | 1.1061e-09 | 7.2408e-11 | 43229.344
133252.984 | 1.5478e-08 | 2.1334e-08 | 4.9484e-10 | 2.2098e-08 | 1.8372e-08 | 9.7166e-10 | 2.3031e-09 | 1.1011e-09 | 7.1593e-11 | 43241.515
133265.156 | 1.5074e-08 | 2.1392e-08 | 4.9175e-10 | 2.2184e-08 | 1.8474e-08 | 9.6873e-10 | 2.3201e-09 | 1.1182e-09 | 7.2275e-11 | 43253.687
133277.313 | 1.4996e-08 | 2.1205e-08 | 4.9939e-10 | 2.2346e-08 | 1.84e-08 | 9.6953e-10 | 2.3023e-09 | 1.1186e-09 | 7.2325e-11 | 43265.844
133289.484 | 1.5142e-08 | 2.119e-08 | 4.9219e-10 | 2.2082e-08 | 1.8511e-08 | 9.7753e-10 | 2.3285e-09 | 1.1093e-09 | 7.1223e-11 | 43278.015
133301.656 | 1.4892e-08 | 2.1066e-08 | 4.9315e-10 | 2.1908e-08 | 1.8219e-08 | 9.5997e-10 | 2.3028e-09 | 1.1056e-09 | 7.2338e-11 | 43290.187
133313.813 | 1.5174e-08 | 2.14e-08 | 4.9148e-10 | 2.2306e-08 | 1.8556e-08 | 9.7499e-10 | 2.2623e-09 | 1.1102e-09 | 7.1289e-11 | 43302.344
133325.984 | 1.4999e-08 | 2.1035e-08 | 4.935e-10 | 2.1825e-08 | 1.8317e-08 | 9.5965e-10 | 2.2855e-09 | 1.1026e-09 | 7.1599e-11 | 43314.515
133338.156 | 1.5212e-08 | 2.1178e-08 | 4.8977e-10 | 2.2074e-08 | 1.8219e-08 | 9.6821e-10 | 2.2956e-09 | 1.1047e-09 | 7.1183e-11 | 43326.687
133350.313 | 1.5155e-08 | 2.1063e-08 | 4.9287e-10 | 2.1942e-08 | 1.81e-08 | 9.7505e-10 | 2.2947e-09 | 1.1024e-09 | 7.1964e-11 | 43338.844
133362.484 | 1.5333e-08 | 2.1088e-08 | 4.9622e-10 | 2.2107e-08 | 1.8073e-08 | 9.6969e-10 | 2.2727e-09 | 1.1082e-09 | 7.2745e-11 | 43351.015
133374.656 | 1.5228e-08 | 2.1266e-08 | 4.9158e-10 | 2.1754e-08 | 1.8331e-08 | 9.7474e-10 | 2.3136e-09 | 1.1019e-09 | 7.2015e-11 | 43363.187
133386.828 | 1.5235e-08 | 2.117e-08 | 4.9501e-10 | 2.2228e-08 | 1.8448e-08 | 9.656e-10 | 2.3089e-09 | 1.1153e-09 | 7.3948e-11 | 43375.359
133398.984 | 1.5192e-08 | 2.1363e-08 | 5.0411e-10 | 2.2466e-08 | 1.8559e-08 | 9.6682e-10 | 2.3072e-09 | 1.1021e-09 | 7.32e-11 | 43387.515
133411.156 | 1.5189e-08 | 2.1311e-08 | 4.9808e-10 | 2.211e-08 | 1.8535e-08 | 9.7629e-10 | 2.3118e-09 | 1.1048e-09 | 7.2782e-11 | 43399.687
133423.328 | 1.5189e-08 | 2.1232e-08 | 4.9971e-10 | 2.2002e-08 | 1.8543e-08 | 9.7036e-10 | 2.3071e-09 | 1.1027e-09 | 7.1517e-11 | 43411.859
133435.484 | 1.5184e-08 | 2.1336e-08 | 4.9283e-10 | 2.1702e-08 | 1.8383e-08 | 9.7015e-10 | 2.322e-09 | 1.1061e-09 | 7.2403e-11 | 43424.015
133447.656 | 1.5115e-08 | 2.112e-08 | 4.9527e-10 | 2.2105e-08 | 1.8397e-08 | 9.6337e-10 | 2.3092e-09 | 1.0963e-09 | 7.2006e-11 | 43436.187
133459.828 | 1.5036e-08 | 2.1216e-08 | 4.8976e-10 | 2.2031e-08 | 1.8345e-08 | 9.6045e-10 | 2.311e-09 | 1.1059e-09 | 7.2563e-11 | 43448.359
133471.984 | 1.504e-08 | 2.134e-08 | 4.954e-10 | 2.188e-08 | 1.8342e-08 | 9.6916e-10 | 2.3466e-09 | 1.1087e-09 | 7.2299e-11 | 43460.515
133484.156 | 1.5294e-08 | 2.1273e-08 | 4.9992e-10 | 2.1965e-08 | 1.8624e-08 | 9.7396e-10 | 2.2923e-09 | 1.1022e-09 | 7.237e-11 | 43472.687
133496.328 | 1.5031e-08 | 2.1369e-08 | 4.9814e-10 | 2.2016e-08 | 1.8435e-08 | 9.7144e-10 | 2.3065e-09 | 1.1181e-09 | 7.2827e-11 | 43484.859
133508.484 | 1.5292e-08 | 2.1246e-08 | 4.995e-10 | 2.1896e-08 | 1.8506e-08 | 9.8273e-10 | 2.3236e-09 | 1.109e-09 | 7.2816e-11 | 43497.015
133520.656 | 1.5261e-08 | 2.1142e-08 | 4.9792e-10 | 2.2048e-08 | 1.851e-08 | 9.6679e-10 | 2.3033e-09 | 1.1002e-09 | 7.3339e-11 | 43509.187
133532.828 | 1.5292e-08 | 2.1295e-08 | 4.9713e-10 | 2.2239e-08 | 1.8459e-08 | 9.773e-10 | 2.314e-09 | 1.1071e-09 | 7.2638e-11 | 43521.359
133544.984 | 1.5305e-08 | 2.1288e-08 | 4.9317e-10 | 2.221e-08 | 1.8213e-08 | 9.7088e-10 | 2.3243e-09 | 1.1079e-09 | 7.1932e-11 | 43533.515
133557.156 | 1.5056e-08 | 2.1265e-08 | 4.9914e-10 | 2.199e-08 | 1.843e-08 | 9.7475e-10 | 2.3113e-09 | 1.1114e-09 | 7.3402e-11 | 43545.687
133569.328 | 1.5163e-08 | 2.1178e-08 | 4.8992e-10 | 2.1914e-08 | 1.8513e-08 | 9.6931e-10 | 2.2931e-09 | 1.108e-09 | 7.2057e-11 | 43557.859
133581.5 | 1.5106e-08 | 2.1201e-08 | 4.9213e-10 | 2.1944e-08 | 1.8471e-08 | 9.5504e-10 | 2.3156e-09 | 1.0989e-09 | 7.274e-11 | 43570.031
133593.656 | 1.5245e-08 | 2.1633e-08 | 4.9556e-10 | 2.2022e-08 | 1.8418e-08 | 9.7198e-10 | 2.3196e-09 | 1.1055e-09 | 7.2143e-11 | 43582.187
133605.828 | 1.5231e-08 | 2.1306e-08 | 5.0166e-10 | 2.2081e-08 | 1.8608e-08 | 9.7945e-10 | 2.3253e-09 | 1.0958e-09 | 7.2095e-11 | 43594.359
133618 | 1.5276e-08 | 2.1378e-08 | 4.9878e-10 | 2.1992e-08 | 1.8457e-08 | 9.6736e-10 | 2.3104e-09 | 1.1047e-09 | 7.2316e-11 | 43606.531
133630.156 | 1.5171e-08 | 2.1447e-08 | 4.9777e-10 | 2.1991e-08 | 1.85e-08 | 9.5983e-10 | 2.2969e-09 | 1.1071e-09 | 7.1975e-11 | 43618.687
133642.328 | 1.507e-08 | 2.1398e-08 | 4.9363e-10 | 2.1767e-08 | 1.8303e-08 | 9.5653e-10 | 2.293e-09 | 1.1049e-09 | 7.2177e-11 | 43630.859
133654.5 | 1.5293e-08 | 2.1152e-08 | 4.8965e-10 | 2.1778e-08 | 1.8169e-08 | 9.678e-10 | 2.3051e-09 | 1.1013e-09 | 7.1196e-11 | 43643.031
133666.656 | 1.4963e-08 | 2.1213e-08 | 4.8539e-10 | 2.1658e-08 | 1.8106e-08 | 9.5448e-10 | 2.281e-09 | 1.103e-09 | 7.0425e-11 | 43655.187
133678.828 | 1.4937e-08 | 2.1219e-08 | 4.8902e-10 | 2.1513e-08 | 1.8342e-08 | 9.4276e-10 | 2.2622e-09 | 1.097e-09 | 7.0818e-11 | 43667.359
133691 | 1.501e-08 | 2.1037e-08 | 4.8195e-10 | 2.1702e-08 | 1.8471e-08 | 9.5823e-10 | 2.2956e-09 | 1.0871e-09 | 7.1529e-11 | 43679.531
133703.156 | 1.4972e-08 | 2.0988e-08 | 4.8987e-10 | 2.1406e-08 | 1.8071e-08 | 9.534e-10 | 2.2716e-09 | 1.0854e-09 | 7.0202e-11 | 43691.687
133715.328 | 1.5028e-08 | 2.1098e-08 | 4.8794e-10 | 2.1702e-08 | 1.8217e-08 | 9.5213e-10 | 2.2821e-09 | 1.0899e-09 | 7.0654e-11 | 43703.859
133727.5 | 1.496e-08 | 2.1158e-08 | 4.8768e-10 | 2.1574e-08 | 1.8299e-08 | 9.5273e-10 | 2.2544e-09 | 1.0802e-09 | 7.1564e-11 | 43716.031
133739.656 | 1.515e-08 | 2.1127e-08 | 4.8638e-10 | 2.1455e-08 | 1.8111e-08 | 9.4933e-10 | 2.273e-09 | 1.0767e-09 | 7.0407e-11 | 43728.187
133751.828 | 1.5062e-08 | 2.1031e-08 | 4.8789e-10 | 2.1615e-08 | 1.8404e-08 | 9.496e-10 | 2.2641e-09 | 1.0929e-09 | 7.2032e-11 | 43740.359
133764 | 1.5127e-08 | 2.1192e-08 | 4.9051e-10 | 2.1737e-08 | 1.8377e-08 | 9.5967e-10 | 2.2787e-09 | 1.0988e-09 | 7.1332e-11 | 43752.531
133776.172 | 1.5104e-08 | 2.1296e-08 | 4.8602e-10 | 2.1774e-08 | 1.8399e-08 | 9.5575e-10 | 2.3006e-09 | 1.1021e-09 | 7.2348e-11 | 43764.703
133788.328 | 1.5063e-08 | 2.1157e-08 | 4.8442e-10 | 2.1941e-08 | 1.8328e-08 | 9.6094e-10 | 2.2505e-09 | 1.0895e-09 | 7.1363e-11 | 43776.859
133800.5 | 1.5349e-08 | 2.126e-08 | 4.9457e-10 | 2.1616e-08 | 1.827e-08 | 9.6244e-10 | 2.2875e-09 | 1.0821e-09 | 7.13e-11 | 43789.031
133812.672 | 1.5217e-08 | 2.1246e-08 | 4.8451e-10 | 2.1576e-08 | 1.8275e-08 | 9.5974e-10 | 2.2753e-09 | 1.0986e-09 | 7.169e-11 | 43801.203
133824.828 | 1.507e-08 | 2.1454e-08 | 4.9475e-10 | 2.1938e-08 | 1.8534e-08 | 9.5746e-10 | 2.2814e-09 | 1.098e-09 | 7.2071e-11 | 43813.359
133837 | 1.5053e-08 | 2.1333e-08 | 4.8898e-10 | 2.1761e-08 | 1.8384e-08 | 9.5994e-10 | 2.2774e-09 | 1.0947e-09 | 7.1472e-11 | 43825.531
133849.172 | 1.5456e-08 | 2.1426e-08 | 4.9537e-10 | 2.1659e-08 | 1.8503e-08 | 9.6065e-10 | 2.3021e-09 | 1.0923e-09 | 7.1992e-11 | 43837.703
133861.328 | 1.513e-08 | 2.1428e-08 | 4.852e-10 | 2.187e-08 | 1.8584e-08 | 9.6203e-10 | 2.3048e-09 | 1.1044e-09 | 7.2531e-11 | 43849.859
133873.5 | 1.5322e-08 | 2.1239e-08 | 4.9167e-10 | 2.1908e-08 | 1.8689e-08 | 9.6667e-10 | 2.3193e-09 | 1.1039e-09 | 7.1862e-11 | 43862.031
133885.672 | 1.518e-08 | 2.1232e-08 | 4.9798e-10 | 2.185e-08 | 1.8546e-08 | 9.5747e-10 | 2.2816e-09 | 1.1e-09 | 7.1512e-11 | 43874.203
133897.828 | 1.515e-08 | 2.1147e-08 | 4.8749e-10 | 2.1767e-08 | 1.8379e-08 | 9.6826e-10 | 2.2874e-09 | 1.094e-09 | 7.118e-11 | 43886.359
133910 | 1.5052e-08 | 2.1147e-08 | 4.8532e-10 | 2.1556e-08 | 1.8176e-08 | 9.5632e-10 | 2.2771e-09 | 1.0851e-09 | 7.1393e-11 | 43898.531
133922.172 | 1.5344e-08 | 2.1332e-08 | 4.8239e-10 | 2.1519e-08 | 1.8325e-08 | 9.6062e-10 | 2.2827e-09 | 1.0904e-09 | 7.0746e-11 | 43910.703
133934.344 | 1.5026e-08 | 2.1237e-08 | 4.8795e-10 | 2.1658e-08 | 1.8164e-08 | 9.572e-10 | 2.2752e-09 | 1.0875e-09 | 7.1391e-11 | 43922.875
133946.5 | 1.5266e-08 | 2.1126e-08 | 4.8995e-10 | 2.1814e-08 | 1.8391e-08 | 9.6065e-10 | 2.2771e-09 | 1.089e-09 | 7.1414e-11 | 43935.031
133958.672 | 1.4964e-08 | 2.117e-08 | 4.901e-10 | 2.1736e-08 | 1.8398e-08 | 9.5714e-10 | 2.2891e-09 | 1.0898e-09 | 7.0781e-11 | 43947.203
133970.844 | 1.5161e-08 | 2.1141e-08 | 4.8564e-10 | 2.1842e-08 | 1.8529e-08 | 9.6382e-10 | 2.3073e-09 | 1.1042e-09 | 7.1772e-11 | 43959.375
133983 | 1.5362e-08 | 2.1487e-08 | 4.8439e-10 | 2.1642e-08 | 1.8469e-08 | 9.5384e-10 | 2.2687e-09 | 1.0877e-09 | 7.1728e-11 | 43971.531
133995.172 | 1.5146e-08 | 2.1261e-08 | 4.8912e-10 | 2.1646e-08 | 1.8336e-08 | 9.5334e-10 | 2.2921e-09 | 1.0923e-09 | 7.1261e-11 | 43983.703
134007.344 | 1.5061e-08 | 2.1239e-08 | 4.8866e-10 | 2.1617e-08 | 1.8473e-08 | 9.5127e-10 | 2.3008e-09 | 1.0938e-09 | 7.1775e-11 | 43995.875
134019.5 | 1.5178e-08 | 2.111e-08 | 4.8855e-10 | 2.1564e-08 | 1.8311e-08 | 9.589e-10 | 2.295e-09 | 1.09e-09 | 7.0829e-11 | 44008.031
134031.672 | 1.5155e-08 | 2.1023e-08 | 4.8459e-10 | 2.1902e-08 | 1.8324e-08 | 9.6108e-10 | 2.3056e-09 | 1.0926e-09 | 7.1646e-11 | 44020.203
134043.844 | 1.5133e-08 | 2.1166e-08 | 4.8384e-10 | 2.1914e-08 | 1.8388e-08 | 9.4934e-10 | 2.2827e-09 | 1.0983e-09 | 7.0589e-11 | 44032.375
134056 | 1.5093e-08 | 2.1278e-08 | 4.8238e-10 | 2.1948e-08 | 1.823e-08 | 9.6184e-10 | 2.2988e-09 | 1.0999e-09 | 7.1443e-11 | 44044.531
134068.172 | 1.5185e-08 | 2.1428e-08 | 4.931e-10 | 2.1881e-08 | 1.8276e-08 | 9.5977e-10 | 2.2813e-09 | 1.1057e-09 | 7.3259e-11 | 44056.703
134080.344 | 1.5212e-08 | 2.1177e-08 | 4.9388e-10 | 2.1808e-08 | 1.8384e-08 | 9.6597e-10 | 2.3164e-09 | 1.0969e-09 | 7.2114e-11 | 44068.875
134092.5 | 1.5063e-08 | 2.1321e-08 | 4.959e-10 | 2.1768e-08 | 1.8578e-08 | 9.5538e-10 | 2.2865e-09 | 1.093e-09 | 7.1647e-11 | 44081.031
134104.672 | 1.5182e-08 | 2.1388e-08 | 4.9581e-10 | 2.1677e-08 | 1.8342e-08 | 9.628e-10 | 2.2947e-09 | 1.1051e-09 | 7.1882e-11 | 44093.203
134116.844 | 1.5071e-08 | 2.1327e-08 | 4.9228e-10 | 2.1607e-08 | 1.8463e-08 | 9.6943e-10 | 2.2878e-09 | 1.103e-09 | 7.2035e-11 | 44105.375
134129.016 | 1.5133e-08 | 2.1336e-08 | 4.9541e-10 | 2.1797e-08 | 1.8366e-08 | 9.5662e-10 | 2.2885e-09 | 1.1062e-09 | 7.2741e-11 | 44117.547
134141.172 | 1.5099e-08 | 2.1339e-08 | 4.9655e-10 | 2.1611e-08 | 1.8384e-08 | 9.5583e-10 | 2.2839e-09 | 1.0922e-09 | 7.0833e-11 | 44129.703
134153.344 | 1.4943e-08 | 2.1244e-08 | 4.959e-10 | 2.1593e-08 | 1.8189e-08 | 9.4641e-10 | 2.2467e-09 | 1.0871e-09 | 7.0932e-11 | 44141.875
134165.516 | 1.4984e-08 | 2.0894e-08 | 4.8838e-10 | 2.1576e-08 | 1.8072e-08 | 9.4358e-10 | 2.2333e-09 | 1.0831e-09 | 7.0934e-11 | 44154.047
134177.672 | 1.503e-08 | 2.0918e-08 | 4.8611e-10 | 2.1559e-08 | 1.819e-08 | 9.5383e-10 | 2.2753e-09 | 1.0792e-09 | 7.0115e-11 | 44166.203
134189.844 | 1.5028e-08 | 2.0813e-08 | 4.8142e-10 | 2.1415e-08 | 1.8082e-08 | 9.4758e-10 | 2.2414e-09 | 1.0836e-09 | 7.0354e-11 | 44178.375
134202.016 | 1.5013e-08 | 2.083e-08 | 4.8679e-10 | 2.1417e-08 | 1.8257e-08 | 9.4562e-10 | 2.2321e-09 | 1.076e-09 | 7.0083e-11 | 44190.547
134214.172 | 1.4999e-08 | 2.0777e-08 | 4.786e-10 | 2.1566e-08 | 1.8074e-08 | 9.3731e-10 | 2.2502e-09 | 1.0685e-09 | 7.0101e-11 | 44202.703
134226.344 | 1.5312e-08 | 2.1132e-08 | 4.8363e-10 | 2.1586e-08 | 1.8127e-08 | 9.5035e-10 | 2.2486e-09 | 1.0835e-09 | 6.9922e-11 | 44214.875
134238.516 | 1.5051e-08 | 2.113e-08 | 4.8879e-10 | 2.166e-08 | 1.8229e-08 | 9.5582e-10 | 2.2621e-09 | 1.0772e-09 | 7.1468e-11 | 44227.047
134250.672 | 1.5158e-08 | 2.0967e-08 | 4.9123e-10 | 2.1602e-08 | 1.8299e-08 | 9.6094e-10 | 2.2485e-09 | 1.088e-09 | 7.0954e-11 | 44239.203
134262.844 | 1.5263e-08 | 2.1246e-08 | 4.8917e-10 | 2.1672e-08 | 1.8233e-08 | 9.4432e-10 | 2.283e-09 | 1.0948e-09 | 7.0206e-11 | 44251.375
134275.016 | 1.5064e-08 | 2.1194e-08 | 4.8821e-10 | 2.168e-08 | 1.8238e-08 | 9.483e-10 | 2.2825e-09 | 1.0964e-09 | 7.0732e-11 | 44263.547
134287.172 | 1.52e-08 | 2.1003e-08 | 4.9165e-10 | 2.1658e-08 | 1.8282e-08 | 9.6167e-10 | 2.2934e-09 | 1.0971e-09 | 7.21e-11 | 44275.703
134299.344 | 1.5061e-08 | 2.1119e-08 | 4.9786e-10 | 2.1809e-08 | 1.8312e-08 | 9.6095e-10 | 2.2682e-09 | 1.0892e-09 | 7.2142e-11 | 44287.875
134311.516 | 1.5142e-08 | 2.123e-08 | 4.9495e-10 | 2.1662e-08 | 1.8461e-08 | 9.606e-10 | 2.295e-09 | 1.092e-09 | 7.1038e-11 | 44300.047
134323.688 | 1.5107e-08 | 2.13e-08 | 4.8854e-10 | 2.1426e-08 | 1.834e-08 | 9.5445e-10 | 2.2867e-09 | 1.0883e-09 | 7.0693e-11 | 44312.219
134335.844 | 1.5046e-08 | 2.085e-08 | 4.8314e-10 | 2.1321e-08 | 1.8345e-08 | 9.5454e-10 | 2.2474e-09 | 1.0838e-09 | 7.1528e-11 | 44324.375
134348.016 | 1.4862e-08 | 2.0993e-08 | 4.8621e-10 | 2.156e-08 | 1.8043e-08 | 9.5686e-10 | 2.2781e-09 | 1.0681e-09 | 7.0929e-11 | 44336.547
134360.188 | 1.4891e-08 | 2.0805e-08 | 4.8666e-10 | 2.1418e-08 | 1.8156e-08 | 9.5524e-10 | 2.2515e-09 | 1.0834e-09 | 7.0621e-11 | 44348.719
134372.344 | 1.4888e-08 | 2.1257e-08 | 4.8576e-10 | 2.1628e-08 | 1.8374e-08 | 9.6257e-10 | 2.271e-09 | 1.0829e-09 | 7.084e-11 | 44360.875
134384.516 | 1.5128e-08 | 2.1355e-08 | 4.8589e-10 | 2.1546e-08 | 1.8156e-08 | 9.6125e-10 | 2.2636e-09 | 1.0824e-09 | 7.0875e-11 | 44373.047
134396.688 | 1.5032e-08 | 2.1126e-08 | 4.8143e-10 | 2.1348e-08 | 1.8209e-08 | 9.5385e-10 | 2.235e-09 | 1.076e-09 | 6.9538e-11 | 44385.219
134408.844 | 1.4986e-08 | 2.075e-08 | 4.8171e-10 | 2.1373e-08 | 1.7996e-08 | 9.5403e-10 | 2.2358e-09 | 1.067e-09 | 6.9265e-11 | 44397.375
134421.016 | 1.4966e-08 | 2.0854e-08 | 4.7906e-10 | 2.1197e-08 | 1.8106e-08 | 9.5468e-10 | 2.2338e-09 | 1.072e-09 | 6.9326e-11 | 44409.547
134433.188 | 1.4862e-08 | 2.082e-08 | 4.8083e-10 | 2.1449e-08 | 1.8184e-08 | 9.526e-10 | 2.2447e-09 | 1.0748e-09 | 6.9829e-11 | 44421.719
134445.344 | 1.5008e-08 | 2.0876e-08 | 4.8032e-10 | 2.1214e-08 | 1.8221e-08 | 9.5904e-10 | 2.2152e-09 | 1.0666e-09 | 6.8796e-11 | 44433.875
134457.516 | 1.4924e-08 | 2.0667e-08 | 4.8785e-10 | 2.1363e-08 | 1.7921e-08 | 9.481e-10 | 2.2404e-09 | 1.0781e-09 | 7.0597e-11 | 44446.047
134469.688 | 1.4994e-08 | 2.1131e-08 | 4.8586e-10 | 2.1329e-08 | 1.8098e-08 | 9.5497e-10 | 2.2337e-09 | 1.0842e-09 | 7.0374e-11 | 44458.219
134481.844 | 1.4965e-08 | 2.0733e-08 | 4.8754e-10 | 2.1565e-08 | 1.8289e-08 | 9.5707e-10 | 2.2597e-09 | 1.0626e-09 | 7.0324e-11 | 44470.375
134494.016 | 1.5012e-08 | 2.0831e-08 | 4.8545e-10 | 2.1397e-08 | 1.8043e-08 | 9.5844e-10 | 2.2273e-09 | 1.0763e-09 | 7.0335e-11 | 44482.547
134506.188 | 1.5086e-08 | 2.1005e-08 | 4.8492e-10 | 2.119e-08 | 1.807e-08 | 9.5089e-10 | 2.2408e-09 | 1.0671e-09 | 7.0465e-11 | 44494.719
134518.359 | 1.5078e-08 | 2.0652e-08 | 4.8126e-10 | 2.1453e-08 | 1.8071e-08 | 9.5045e-10 | 2.2189e-09 | 1.062e-09 | 6.9666e-11 | 44506.89
134530.516 | 1.4994e-08 | 2.0997e-08 | 4.8006e-10 | 2.1516e-08 | 1.8147e-08 | 9.5665e-10 | 2.2407e-09 | 1.0764e-09 | 7.0719e-11 | 44519.047
134542.688 | 1.5051e-08 | 2.1041e-08 | 4.8886e-10 | 2.1461e-08 | 1.8411e-08 | 9.5784e-10 | 2.2503e-09 | 1.0848e-09 | 7.1051e-11 | 44531.219
134554.859 | 1.4996e-08 | 2.1137e-08 | 4.8703e-10 | 2.1521e-08 | 1.8355e-08 | 9.6493e-10 | 2.268e-09 | 1.0927e-09 | 7.0153e-11 | 44543.39
134567.016 | 1.4786e-08 | 2.1473e-08 | 4.8785e-10 | 2.1266e-08 | 1.8441e-08 | 9.7111e-10 | 2.2709e-09 | 1.0969e-09 | 7.1199e-11 | 44555.547
134579.188 | 1.5017e-08 | 2.1024e-08 | 4.8566e-10 | 2.1542e-08 | 1.8287e-08 | 9.5885e-10 | 2.2659e-09 | 1.0815e-09 | 7.0676e-11 | 44567.719
134591.359 | 1.5071e-08 | 2.1041e-08 | 4.8604e-10 | 2.1379e-08 | 1.8267e-08 | 9.7093e-10 | 2.2724e-09 | 1.0874e-09 | 7.1355e-11 | 44579.89
134603.516 | 1.4823e-08 | 2.1089e-08 | 4.8209e-10 | 2.1661e-08 | 1.8308e-08 | 9.6372e-10 | 2.284e-09 | 1.0899e-09 | 7.1415e-11 | 44592.047
134615.688 | 1.5016e-08 | 2.1443e-08 | 4.8763e-10 | 2.1521e-08 | 1.8464e-08 | 9.6936e-10 | 2.2601e-09 | 1.0928e-09 | 7.0392e-11 | 44604.219
134627.859 | 1.4781e-08 | 2.0781e-08 | 4.8937e-10 | 2.1434e-08 | 1.8071e-08 | 9.6383e-10 | 2.2886e-09 | 1.0898e-09 | 7.0725e-11 | 44616.39
134640.016 | 1.4939e-08 | 2.1186e-08 | 4.8977e-10 | 2.1467e-08 | 1.8337e-08 | 9.8236e-10 | 2.2614e-09 | 1.0789e-09 | 7.1301e-11 | 44628.547
134652.188 | 1.5122e-08 | 2.086e-08 | 4.9278e-10 | 2.1653e-08 | 1.8187e-08 | 9.6072e-10 | 2.2847e-09 | 1.093e-09 | 7.2075e-11 | 44640.719
134664.359 | 1.5301e-08 | 2.1384e-08 | 4.9224e-10 | 2.1553e-08 | 1.8234e-08 | 9.6236e-10 | 2.2762e-09 | 1.0938e-09 | 7.1902e-11 | 44652.89
134676.516 | 1.5106e-08 | 2.1609e-08 | 4.9832e-10 | 2.1493e-08 | 1.8515e-08 | 9.6145e-10 | 2.2931e-09 | 1.1003e-09 | 7.2002e-11 | 44665.047
134688.688 | 1.4944e-08 | 2.132e-08 | 4.9697e-10 | 2.168e-08 | 1.8329e-08 | 9.6905e-10 | 2.2577e-09 | 1.087e-09 | 7.1787e-11 | 44677.219
134700.859 | 1.5121e-08 | 2.1416e-08 | 4.9829e-10 | 2.1795e-08 | 1.8332e-08 | 9.7089e-10 | 2.2938e-09 | 1.087e-09 | 7.1411e-11 | 44689.39
134713.031 | 1.4898e-08 | 2.1326e-08 | 4.9774e-10 | 2.1535e-08 | 1.8304e-08 | 9.6321e-10 | 2.268e-09 | 1.083e-09 | 7.11e-11 | 44701.562
134725.188 | 1.5026e-08 | 2.113e-08 | 4.9097e-10 | 2.1582e-08 | 1.8184e-08 | 9.6081e-10 | 2.2472e-09 | 1.0823e-09 | 7.017e-11 | 44713.719
134737.359 | 1.5101e-08 | 2.1137e-08 | 4.8635e-10 | 2.1189e-08 | 1.8295e-08 | 9.6933e-10 | 2.2516e-09 | 1.0605e-09 | 7.088e-11 | 44725.89
134749.531 | 1.502e-08 | 2.1049e-08 | 4.9188e-10 | 2.1562e-08 | 1.839e-08 | 9.6013e-10 | 2.2574e-09 | 1.0951e-09 | 7.0869e-11 | 44738.062
134761.688 | 1.5166e-08 | 2.1049e-08 | 4.9388e-10 | 2.1856e-08 | 1.8213e-08 | 9.6316e-10 | 2.2596e-09 | 1.0759e-09 | 7.101e-11 | 44750.219
134773.859 | 1.5e-08 | 2.103e-08 | 4.9588e-10 | 2.1284e-08 | 1.8287e-08 | 9.5646e-10 | 2.2757e-09 | 1.0962e-09 | 7.1967e-11 | 44762.39
134786.031 | 1.5053e-08 | 2.1185e-08 | 4.8665e-10 | 2.1669e-08 | 1.8272e-08 | 9.6281e-10 | 2.2597e-09 | 1.0718e-09 | 7.07e-11 | 44774.562
134798.188 | 1.503e-08 | 2.1077e-08 | 4.8918e-10 | 2.15e-08 | 1.8236e-08 | 9.578e-10 | 2.2454e-09 | 1.0918e-09 | 7.0707e-11 | 44786.719
134810.359 | 1.5072e-08 | 2.1203e-08 | 4.9209e-10 | 2.1514e-08 | 1.8134e-08 | 9.5134e-10 | 2.2518e-09 | 1.0859e-09 | 7.0746e-11 | 44798.89
134822.531 | 1.4914e-08 | 2.0967e-08 | 4.8616e-10 | 2.1504e-08 | 1.8208e-08 | 9.5693e-10 | 2.2451e-09 | 1.0754e-09 | 6.9102e-11 | 44811.062
134834.688 | 1.527e-08 | 2.0919e-08 | 4.8649e-10 | 2.1593e-08 | 1.8172e-08 | 9.5398e-10 | 2.2541e-09 | 1.0779e-09 | 7.074e-11 | 44823.219
134846.859 | 1.5062e-08 | 2.0995e-08 | 4.8861e-10 | 2.1346e-08 | 1.8148e-08 | 9.5775e-10 | 2.2643e-09 | 1.084e-09 | 7.1038e-11 | 44835.39
134859.031 | 1.522e-08 | 2.117e-08 | 4.9006e-10 | 2.1449e-08 | 1.8553e-08 | 9.5824e-10 | 2.2658e-09 | 1.0798e-09 | 7.1293e-11 | 44847.562
134871.188 | 1.5216e-08 | 2.0924e-08 | 4.912e-10 | 2.1497e-08 | 1.824e-08 | 9.6021e-10 | 2.2634e-09 | 1.0897e-09 | 7.1295e-11 | 44859.719
134883.359 | 1.5021e-08 | 2.1187e-08 | 4.8799e-10 | 2.1476e-08 | 1.8338e-08 | 9.5972e-10 | 2.25e-09 | 1.0864e-09 | 7.1542e-11 | 44871.89
134895.531 | 1.5351e-08 | 2.093e-08 | 4.8307e-10 | 2.1269e-08 | 1.7986e-08 | 9.5365e-10 | 2.2498e-09 | 1.0647e-09 | 7.062e-11 | 44884.062
134907.703 | 1.4882e-08 | 2.0792e-08 | 4.8131e-10 | 2.1319e-08 | 1.8023e-08 | 9.4815e-10 | 2.2417e-09 | 1.0647e-09 | 7.0065e-11 | 44896.234
134919.859 | 1.4991e-08 | 2.1002e-08 | 4.7974e-10 | 2.14e-08 | 1.8105e-08 | 9.5072e-10 | 2.2386e-09 | 1.0792e-09 | 6.9536e-11 | 44908.39
134932.031 | 1.5017e-08 | 2.0594e-08 | 4.813e-10 | 2.1499e-08 | 1.7978e-08 | 9.3992e-10 | 2.2309e-09 | 1.0705e-09 | 6.9437e-11 | 44920.562
134944.203 | 1.4952e-08 | 2.0766e-08 | 4.6913e-10 | 2.1347e-08 | 1.8205e-08 | 9.4529e-10 | 2.2128e-09 | 1.0747e-09 | 6.9346e-11 | 44932.734
134956.359 | 1.4909e-08 | 2.075e-08 | 4.748e-10 | 2.0918e-08 | 1.8135e-08 | 9.439e-10 | 2.2235e-09 | 1.0665e-09 | 7.0333e-11 | 44944.89
134968.531 | 1.4761e-08 | 2.0833e-08 | 4.7441e-10 | 2.1194e-08 | 1.7948e-08 | 9.4791e-10 | 2.2585e-09 | 1.0748e-09 | 7.0181e-11 | 44957.062
134980.703 | 1.4916e-08 | 2.1055e-08 | 4.8718e-10 | 2.1299e-08 | 1.844e-08 | 9.4735e-10 | 2.254e-09 | 1.0822e-09 | 7.0521e-11 | 44969.234
134992.859 | 1.518e-08 | 2.0996e-08 | 4.8167e-10 | 2.1612e-08 | 1.8464e-08 | 9.5743e-10 | 2.2447e-09 | 1.0881e-09 | 7.1104e-11 | 44981.39
135005.031 | 1.526e-08 | 2.1361e-08 | 4.8926e-10 | 2.1716e-08 | 1.8449e-08 | 9.667e-10 | 2.2829e-09 | 1.0833e-09 | 7.1353e-11 | 44993.562
135017.203 | 1.5075e-08 | 2.1102e-08 | 4.8519e-10 | 2.1872e-08 | 1.831e-08 | 9.6103e-10 | 2.2765e-09 | 1.0977e-09 | 7.1513e-11 | 45005.734
135029.359 | 1.5022e-08 | 2.1094e-08 | 4.931e-10 | 2.1779e-08 | 1.8519e-08 | 9.6374e-10 | 2.3095e-09 | 1.0936e-09 | 7.13e-11 | 45017.89
135041.531 | 1.498e-08 | 2.117e-08 | 4.8984e-10 | 2.1972e-08 | 1.8497e-08 | 9.6998e-10 | 2.2955e-09 | 1.0941e-09 | 7.1774e-11 | 45030.062
135053.703 | 1.5288e-08 | 2.1109e-08 | 4.9069e-10 | 2.1734e-08 | 1.8424e-08 | 9.5188e-10 | 2.2716e-09 | 1.0878e-09 | 7.1037e-11 | 45042.234
135065.859 | 1.4947e-08 | 2.1405e-08 | 4.834e-10 | 2.1743e-08 | 1.8278e-08 | 9.5485e-10 | 2.2865e-09 | 1.0886e-09 | 7.0909e-11 | 45054.39
135078.031 | 1.5158e-08 | 2.0919e-08 | 4.8596e-10 | 2.1783e-08 | 1.8327e-08 | 9.6597e-10 | 2.2974e-09 | 1.0988e-09 | 7.1093e-11 | 45066.562
135090.203 | 1.5114e-08 | 2.1575e-08 | 4.8933e-10 | 2.1556e-08 | 1.8478e-08 | 9.5167e-10 | 2.3046e-09 | 1.1054e-09 | 7.2213e-11 | 45078.734
135102.375 | 1.5235e-08 | 2.1154e-08 | 4.8634e-10 | 2.1746e-08 | 1.814e-08 | 9.5917e-10 | 2.2899e-09 | 1.0824e-09 | 7.1555e-11 | 45090.906
135114.531 | 1.5089e-08 | 2.1111e-08 | 4.947e-10 | 2.1546e-08 | 1.8492e-08 | 9.5327e-10 | 2.2875e-09 | 1.0979e-09 | 7.2217e-11 | 45103.062
135126.703 | 1.5006e-08 | 2.1419e-08 | 4.8928e-10 | 2.156e-08 | 1.8235e-08 | 9.5361e-10 | 2.2757e-09 | 1.1004e-09 | 7.1433e-11 | 45115.234
135138.875 | 1.4996e-08 | 2.1019e-08 | 4.8593e-10 | 2.1905e-08 | 1.8322e-08 | 9.54e-10 | 2.2552e-09 | 1.0916e-09 | 7.0742e-11 | 45127.406
135151.031 | 1.5024e-08 | 2.111e-08 | 4.8296e-10 | 2.1554e-08 | 1.8227e-08 | 9.5294e-10 | 2.2766e-09 | 1.0926e-09 | 7.0685e-11 | 45139.562
135163.203 | 1.4856e-08 | 2.1328e-08 | 4.868e-10 | 2.1914e-08 | 1.8068e-08 | 9.4919e-10 | 2.2687e-09 | 1.099e-09 | 7.1657e-11 | 45151.734
135175.375 | 1.5106e-08 | 2.1146e-08 | 4.9358e-10 | 2.1809e-08 | 1.8494e-08 | 9.6392e-10 | 2.2907e-09 | 1.0859e-09 | 7.1578e-11 | 45163.906
135187.531 | 1.5087e-08 | 2.1308e-08 | 4.9636e-10 | 2.1751e-08 | 1.8402e-08 | 9.7314e-10 | 2.2744e-09 | 1.1006e-09 | 7.1094e-11 | 45176.062
135199.703 | 1.5046e-08 | 2.1133e-08 | 4.9234e-10 | 2.1844e-08 | 1.8455e-08 | 9.7971e-10 | 2.295e-09 | 1.1026e-09 | 7.1084e-11 | 45188.234
135211.875 | 1.5326e-08 | 2.1156e-08 | 4.9041e-10 | 2.1661e-08 | 1.8374e-08 | 9.5985e-10 | 2.2932e-09 | 1.1051e-09 | 7.0802e-11 | 45200.406
135224.031 | 1.5144e-08 | 2.0991e-08 | 4.9431e-10 | 2.1811e-08 | 1.8504e-08 | 9.5473e-10 | 2.2782e-09 | 1.0995e-09 | 7.1097e-11 | 45212.562
135236.203 | 1.5266e-08 | 2.124e-08 | 4.9281e-10 | 2.1727e-08 | 1.8249e-08 | 9.6038e-10 | 2.2811e-09 | 1.1007e-09 | 7.1096e-11 | 45224.734
135248.375 | 1.5103e-08 | 2.1427e-08 | 4.9531e-10 | 2.1821e-08 | 1.8481e-08 | 9.6e-10 | 2.271e-09 | 1.1045e-09 | 7.2303e-11 | 45236.906
135260.531 | 1.4984e-08 | 2.0992e-08 | 4.9616e-10 | 2.1679e-08 | 1.8153e-08 | 9.4943e-10 | 2.2604e-09 | 1.0894e-09 | 7.0829e-11 | 45249.062
135272.703 | 1.4917e-08 | 2.0885e-08 | 4.8789e-10 | 2.1479e-08 | 1.8139e-08 | 9.4384e-10 | 2.2393e-09 | 1.0825e-09 | 7.0679e-11 | 45261.234
135284.875 | 1.4898e-08 | 2.1162e-08 | 4.7731e-10 | 2.1435e-08 | 1.8135e-08 | 9.5052e-10 | 2.263e-09 | 1.0774e-09 | 7.0474e-11 | 45273.406
135297.047 | 1.4995e-08 | 2.0954e-08 | 4.8228e-10 | 2.1664e-08 | 1.8228e-08 | 9.4201e-10 | 2.2559e-09 | 1.0718e-09 | 6.9328e-11 | 45285.578
135309.203 | 1.4715e-08 | 2.1075e-08 | 4.7712e-10 | 2.1355e-08 | 1.8181e-08 | 9.474e-10 | 2.2335e-09 | 1.0806e-09 | 7.0501e-11 | 45297.734
135321.375 | 1.5009e-08 | 2.0896e-08 | 4.8086e-10 | 2.128e-08 | 1.826e-08 | 9.4429e-10 | 2.238e-09 | 1.0792e-09 | 6.9961e-11 | 45309.906
135333.547 | 1.4915e-08 | 2.0742e-08 | 4.7658e-10 | 2.1317e-08 | 1.8136e-08 | 9.4701e-10 | 2.2399e-09 | 1.0648e-09 | 6.9978e-11 | 45322.078
135345.703 | 1.5037e-08 | 2.0854e-08 | 4.8416e-10 | 2.1383e-08 | 1.8083e-08 | 9.5247e-10 | 2.251e-09 | 1.0789e-09 | 7.0328e-11 | 45334.234
135357.875 | 1.4854e-08 | 2.1104e-08 | 4.8818e-10 | 2.1643e-08 | 1.7966e-08 | 9.419e-10 | 2.2555e-09 | 1.0765e-09 | 7.1696e-11 | 45346.406
135370.047 | 1.5139e-08 | 2.0762e-08 | 4.8322e-10 | 2.1253e-08 | 1.8214e-08 | 9.5168e-10 | 2.2531e-09 | 1.0809e-09 | 7.0259e-11 | 45358.578
135382.203 | 1.4907e-08 | 2.078e-08 | 4.865e-10 | 2.1668e-08 | 1.8148e-08 | 9.492e-10 | 2.2743e-09 | 1.0792e-09 | 7.086e-11 | 45370.734
135394.375 | 1.5111e-08 | 2.1007e-08 | 4.8445e-10 | 2.188e-08 | 1.8198e-08 | 9.5216e-10 | 2.2672e-09 | 1.0844e-09 | 6.9997e-11 | 45382.906
135406.547 | 1.4984e-08 | 2.0997e-08 | 4.8072e-10 | 2.1685e-08 | 1.8142e-08 | 9.2908e-10 | 2.2353e-09 | 1.0806e-09 | 7.0039e-11 | 45395.078
135418.703 | 1.4769e-08 | 2.093e-08 | 4.7967e-10 | 2.1416e-08 | 1.8226e-08 | 9.3865e-10 | 2.2667e-09 | 1.0801e-09 | 6.972e-11 | 45407.234
135430.875 | 1.4952e-08 | 2.0892e-08 | 4.7967e-10 | 2.1606e-08 | 1.8212e-08 | 9.442e-10 | 2.2555e-09 | 1.0743e-09 | 7.0768e-11 | 45419.406
135443.047 | 1.5099e-08 | 2.1068e-08 | 4.827e-10 | 2.1561e-08 | 1.8086e-08 | 9.438e-10 | 2.2761e-09 | 1.0866e-09 | 7.0179e-11 | 45431.578
135455.219 | 1.5077e-08 | 2.125e-08 | 4.8609e-10 | 2.1986e-08 | 1.8093e-08 | 9.5548e-10 | 2.275e-09 | 1.1137e-09 | 7.1215e-11 | 45443.75
135467.375 | 1.5022e-08 | 2.0918e-08 | 4.8996e-10 | 2.1588e-08 | 1.8527e-08 | 9.5311e-10 | 2.2854e-09 | 1.0984e-09 | 7.086e-11 | 45455.906
135479.547 | 1.5089e-08 | 2.1005e-08 | 4.8559e-10 | 2.1469e-08 | 1.8193e-08 | 9.5405e-10 | 2.2808e-09 | 1.0864e-09 | 7.1107e-11 | 45468.078
135491.719 | 1.4983e-08 | 2.0717e-08 | 4.8256e-10 | 2.1739e-08 | 1.8063e-08 | 9.4273e-10 | 2.2408e-09 | 1.0849e-09 | 7.0127e-11 | 45480.25
135503.875 | 1.4948e-08 | 2.0925e-08 | 4.8456e-10 | 2.1612e-08 | 1.8086e-08 | 9.5517e-10 | 2.2648e-09 | 1.089e-09 | 7.0823e-11 | 45492.406
135516.047 | 1.4888e-08 | 2.0945e-08 | 4.8616e-10 | 2.1654e-08 | 1.807e-08 | 9.4272e-10 | 2.2833e-09 | 1.0923e-09 | 7.161e-11 | 45504.578
135528.219 | 1.4952e-08 | 2.0942e-08 | 4.8932e-10 | 2.1744e-08 | 1.8126e-08 | 9.5915e-10 | 2.276e-09 | 1.1036e-09 | 7.1012e-11 | 45516.75
135540.375 | 1.4792e-08 | 2.1054e-08 | 4.9008e-10 | 2.1708e-08 | 1.8305e-08 | 9.4871e-10 | 2.3105e-09 | 1.094e-09 | 7.0912e-11 | 45528.906
135552.547 | 1.5055e-08 | 2.1002e-08 | 4.883e-10 | 2.1717e-08 | 1.8421e-08 | 9.4718e-10 | 2.2904e-09 | 1.1049e-09 | 7.1326e-11 | 45541.078
135564.719 | 1.5073e-08 | 2.1104e-08 | 4.9173e-10 | 2.206e-08 | 1.8298e-08 | 9.5442e-10 | 2.2826e-09 | 1.105e-09 | 7.1603e-11 | 45553.25
135576.875 | 1.4964e-08 | 2.1297e-08 | 4.9163e-10 | 2.1855e-08 | 1.822e-08 | 9.6818e-10 | 2.2777e-09 | 1.1059e-09 | 7.1078e-11 | 45565.406
135589.047 | 1.5023e-08 | 2.0899e-08 | 4.9476e-10 | 2.164e-08 | 1.8368e-08 | 9.5904e-10 | 2.2629e-09 | 1.086e-09 | 7.1187e-11 | 45577.578
135601.219 | 1.4923e-08 | 2.0852e-08 | 4.9707e-10 | 2.1862e-08 | 1.8324e-08 | 9.4481e-10 | 2.2988e-09 | 1.0964e-09 | 7.1682e-11 | 45589.75
135613.375 | 1.4852e-08 | 2.1032e-08 | 4.9214e-10 | 2.2055e-08 | 1.8308e-08 | 9.4765e-10 | 2.2832e-09 | 1.0787e-09 | 7.051e-11 | 45601.906
135625.547 | 1.4967e-08 | 2.0926e-08 | 4.907e-10 | 2.1556e-08 | 1.8091e-08 | 9.4704e-10 | 2.2715e-09 | 1.0845e-09 | 7.0604e-11 | 45614.078
135637.719 | 1.5077e-08 | 2.0612e-08 | 4.9214e-10 | 2.1584e-08 | 1.816e-08 | 9.5063e-10 | 2.2743e-09 | 1.0821e-09 | 7.0675e-11 | 45626.25
135649.891 | 1.4891e-08 | 2.1141e-08 | 4.9296e-10 | 2.1822e-08 | 1.8314e-08 | 9.5662e-10 | 2.2768e-09 | 1.0877e-09 | 6.996e-11 | 45638.422
135662.047 | 1.5042e-08 | 2.0899e-08 | 4.8237e-10 | 2.1729e-08 | 1.809e-08 | 9.4925e-10 | 2.2779e-09 | 1.0806e-09 | 7.0538e-11 | 45650.578
135674.219 | 1.4958e-08 | 2.0813e-08 | 4.8613e-10 | 2.1397e-08 | 1.8224e-08 | 9.46e-10 | 2.2637e-09 | 1.0882e-09 | 6.9755e-11 | 45662.75
135686.391 | 1.4972e-08 | 2.0823e-08 | 4.8321e-10 | 2.1588e-08 | 1.8105e-08 | 9.4165e-10 | 2.2708e-09 | 1.0782e-09 | 7.2103e-11 | 45674.922
135698.547 | 1.4953e-08 | 2.0847e-08 | 4.8858e-10 | 2.1902e-08 | 1.8165e-08 | 9.4318e-10 | 2.2621e-09 | 1.0739e-09 | 7.01e-11 | 45687.078
135710.719 | 1.5201e-08 | 2.0712e-08 | 4.8891e-10 | 2.1796e-08 | 1.8089e-08 | 9.4802e-10 | 2.2784e-09 | 1.0927e-09 | 7.0555e-11 | 45699.25
135722.891 | 1.486e-08 | 2.0611e-08 | 4.8521e-10 | 2.1579e-08 | 1.7995e-08 | 9.3093e-10 | 2.2811e-09 | 1.0871e-09 | 7.1281e-11 | 45711.422
135735.047 | 1.4834e-08 | 2.0911e-08 | 4.8566e-10 | 2.1421e-08 | 1.822e-08 | 9.5385e-10 | 2.2608e-09 | 1.0996e-09 | 7.0367e-11 | 45723.578
135747.219 | 1.5035e-08 | 2.0832e-08 | 4.8445e-10 | 2.145e-08 | 1.8205e-08 | 9.4158e-10 | 2.2675e-09 | 1.0806e-09 | 7.0127e-11 | 45735.75
135759.391 | 1.5066e-08 | 2.0569e-08 | 4.8878e-10 | 2.1741e-08 | 1.7974e-08 | 9.4568e-10 | 2.2721e-09 | 1.0942e-09 | 7.0423e-11 | 45747.922
135771.547 | 1.5023e-08 | 2.1113e-08 | 4.8214e-10 | 2.1615e-08 | 1.802e-08 | 9.4898e-10 | 2.2796e-09 | 1.0744e-09 | 7.0637e-11 | 45760.078
135783.719 | 1.5134e-08 | 2.0937e-08 | 4.8932e-10 | 2.1634e-08 | 1.8129e-08 | 9.4262e-10 | 2.2645e-09 | 1.0846e-09 | 7.1007e-11 | 45772.25
135795.891 | 1.4827e-08 | 2.0913e-08 | 4.8268e-10 | 2.1484e-08 | 1.821e-08 | 9.4685e-10 | 2.2561e-09 | 1.0941e-09 | 6.8896e-11 | 45784.422
135808.047 | 1.4977e-08 | 2.0679e-08 | 4.7837e-10 | 2.1585e-08 | 1.8093e-08 | 9.4169e-10 | 2.2488e-09 | 1.0877e-09 | 6.997e-11 | 45796.578
135820.219 | 1.4914e-08 | 2.082e-08 | 4.8386e-10 | 2.1515e-08 | 1.8054e-08 | 9.4688e-10 | 2.247e-09 | 1.081e-09 | 6.9565e-11 | 45808.75
135832.391 | 1.4883e-08 | 2.0766e-08 | 4.7986e-10 | 2.1394e-08 | 1.7984e-08 | 9.5392e-10 | 2.2307e-09 | 1.0557e-09 | 7.0167e-11 | 45820.922
135844.563 | 1.4945e-08 | 2.0902e-08 | 4.7524e-10 | 2.1678e-08 | 1.7987e-08 | 9.4477e-10 | 2.2474e-09 | 1.0729e-09 | 7.0278e-11 | 45833.094
135856.719 | 1.4942e-08 | 2.0959e-08 | 4.9133e-10 | 2.1573e-08 | 1.8022e-08 | 9.5243e-10 | 2.253e-09 | 1.0843e-09 | 7.0072e-11 | 45845.25
135868.891 | 1.4913e-08 | 2.0564e-08 | 4.8597e-10 | 2.1466e-08 | 1.8045e-08 | 9.4932e-10 | 2.2553e-09 | 1.0899e-09 | 7.0416e-11 | 45857.422
135881.063 | 1.4859e-08 | 2.0777e-08 | 4.8481e-10 | 2.146e-08 | 1.7956e-08 | 9.5261e-10 | 2.245e-09 | 1.079e-09 | 7.0316e-11 | 45869.594
135893.219 | 1.4894e-08 | 2.0597e-08 | 4.8519e-10 | 2.1598e-08 | 1.8076e-08 | 9.5036e-10 | 2.2606e-09 | 1.0831e-09 | 6.9789e-11 | 45881.75
135905.391 | 1.4886e-08 | 2.0541e-08 | 4.9102e-10 | 2.1151e-08 | 1.8027e-08 | 9.4024e-10 | 2.2392e-09 | 1.0743e-09 | 6.9148e-11 | 45893.922
135917.563 | 1.4793e-08 | 2.0591e-08 | 4.8435e-10 | 2.1462e-08 | 1.777e-08 | 9.3452e-10 | 2.2446e-09 | 1.0689e-09 | 6.9609e-11 | 45906.094
135929.719 | 1.4965e-08 | 2.0662e-08 | 4.8683e-10 | 2.1516e-08 | 1.819e-08 | 9.4601e-10 | 2.2404e-09 | 1.0751e-09 | 7.0445e-11 | 45918.25
135941.891 | 1.4986e-08 | 2.0944e-08 | 4.8294e-10 | 2.157e-08 | 1.812e-08 | 9.3951e-10 | 2.2555e-09 | 1.0782e-09 | 7.0176e-11 | 45930.422
135954.063 | 1.5108e-08 | 2.0489e-08 | 4.8837e-10 | 2.1574e-08 | 1.8057e-08 | 9.4119e-10 | 2.2695e-09 | 1.085e-09 | 7.0769e-11 | 45942.594
135966.219 | 1.4971e-08 | 2.1272e-08 | 4.8489e-10 | 2.1325e-08 | 1.8284e-08 | 9.3449e-10 | 2.2523e-09 | 1.0912e-09 | 6.9465e-11 | 45954.75
135978.391 | 1.4993e-08 | 2.0915e-08 | 4.9026e-10 | 2.1603e-08 | 1.8386e-08 | 9.3614e-10 | 2.2409e-09 | 1.0885e-09 | 7.0293e-11 | 45966.922
135990.563 | 1.4955e-08 | 2.0788e-08 | 4.9018e-10 | 2.1363e-08 | 1.8123e-08 | 9.4555e-10 | 2.2581e-09 | 1.0944e-09 | 7.0474e-11 | 45979.094
136002.719 | 1.4868e-08 | 2.0721e-08 | 4.8411e-10 | 2.1492e-08 | 1.8073e-08 | 9.3954e-10 | 2.2545e-09 | 1.0882e-09 | 7.0727e-11 | 45991.25
136014.891 | 1.5048e-08 | 2.1009e-08 | 4.8966e-10 | 2.1732e-08 | 1.8084e-08 | 9.3457e-10 | 2.2808e-09 | 1.0766e-09 | 7.0409e-11 | 46003.422
136027.063 | 1.5066e-08 | 2.0961e-08 | 4.8906e-10 | 2.172e-08 | 1.8169e-08 | 9.5018e-10 | 2.2458e-09 | 1.0771e-09 | 6.9829e-11 | 46015.594
136039.234 | 1.493e-08 | 2.0812e-08 | 4.8784e-10 | 2.1332e-08 | 1.8027e-08 | 9.4053e-10 | 2.2629e-09 | 1.0833e-09 | 7.0336e-11 | 46027.765
136051.391 | 1.4771e-08 | 2.0802e-08 | 4.8329e-10 | 2.1389e-08 | 1.7923e-08 | 9.4512e-10 | 2.2679e-09 | 1.0665e-09 | 6.945e-11 | 46039.922
136063.563 | 1.477e-08 | 2.0747e-08 | 4.7633e-10 | 2.1544e-08 | 1.7792e-08 | 9.3788e-10 | 2.2308e-09 | 1.0792e-09 | 6.8614e-11 | 46052.094
136075.734 | 1.496e-08 | 2.0878e-08 | 4.858e-10 | 2.1676e-08 | 1.8135e-08 | 9.2023e-10 | 2.2269e-09 | 1.0736e-09 | 6.9903e-11 | 46064.265
136087.891 | 1.4653e-08 | 2.0779e-08 | 4.7265e-10 | 2.1169e-08 | 1.7851e-08 | 9.3136e-10 | 2.2436e-09 | 1.077e-09 | 6.9754e-11 | 46076.422
136100.063 | 1.4862e-08 | 2.0764e-08 | 4.7254e-10 | 2.1131e-08 | 1.7982e-08 | 9.2137e-10 | 2.2305e-09 | 1.0692e-09 | 6.9407e-11 | 46088.594
136112.234 | 1.4697e-08 | 2.0931e-08 | 4.7451e-10 | 2.1396e-08 | 1.7999e-08 | 9.3485e-10 | 2.2329e-09 | 1.0796e-09 | 7.0041e-11 | 46100.765
136124.391 | 1.4867e-08 | 2.0633e-08 | 4.7965e-10 | 2.1448e-08 | 1.8032e-08 | 9.4167e-10 | 2.2497e-09 | 1.0737e-09 | 7.059e-11 | 46112.922
136136.563 | 1.488e-08 | 2.0561e-08 | 4.8087e-10 | 2.1609e-08 | 1.8091e-08 | 9.3568e-10 | 2.2435e-09 | 1.077e-09 | 7.0877e-11 | 46125.094
136148.734 | 1.5121e-08 | 2.083e-08 | 4.8309e-10 | 2.1405e-08 | 1.8071e-08 | 9.3477e-10 | 2.2398e-09 | 1.0762e-09 | 7.0697e-11 | 46137.265
136160.891 | 1.5109e-08 | 2.0608e-08 | 4.8174e-10 | 2.1342e-08 | 1.8077e-08 | 9.3747e-10 | 2.2676e-09 | 1.0794e-09 | 6.9689e-11 | 46149.422
136173.063 | 1.4941e-08 | 2.0917e-08 | 4.9255e-10 | 2.1332e-08 | 1.8115e-08 | 9.4827e-10 | 2.2465e-09 | 1.0818e-09 | 7.024e-11 | 46161.594
136185.234 | 1.5109e-08 | 2.0623e-08 | 4.8749e-10 | 2.1427e-08 | 1.8204e-08 | 9.3413e-10 | 2.2786e-09 | 1.0789e-09 | 6.9912e-11 | 46173.765
136197.391 | 1.5028e-08 | 2.0934e-08 | 4.872e-10 | 2.1261e-08 | 1.8103e-08 | 9.4251e-10 | 2.2526e-09 | 1.0761e-09 | 6.9926e-11 | 46185.922
136209.563 | 1.5035e-08 | 2.102e-08 | 4.8681e-10 | 2.1537e-08 | 1.8264e-08 | 9.3043e-10 | 2.2579e-09 | 1.085e-09 | 7.0063e-11 | 46198.094
136221.734 | 1.4957e-08 | 2.0718e-08 | 4.7967e-10 | 2.1289e-08 | 1.8331e-08 | 9.4281e-10 | 2.2773e-09 | 1.0949e-09 | 7.1079e-11 | 46210.265
136233.906 | 1.5015e-08 | 2.0636e-08 | 4.8894e-10 | 2.1802e-08 | 1.8332e-08 | 9.4579e-10 | 2.2754e-09 | 1.0804e-09 | 7.1327e-11 | 46222.437
136246.063 | 1.516e-08 | 2.082e-08 | 4.9233e-10 | 2.1569e-08 | 1.8184e-08 | 9.4e-10 | 2.2743e-09 | 1.0808e-09 | 7.124e-11 | 46234.594
136258.234 | 1.4905e-08 | 2.0839e-08 | 4.8784e-10 | 2.1682e-08 | 1.8266e-08 | 9.4515e-10 | 2.267e-09 | 1.0862e-09 | 7.102e-11 | 46246.765
136270.406 | 1.5071e-08 | 2.0994e-08 | 4.9026e-10 | 2.1657e-08 | 1.8252e-08 | 9.5246e-10 | 2.2896e-09 | 1.0861e-09 | 7.0679e-11 | 46258.937
136282.563 | 1.4959e-08 | 2.0998e-08 | 4.9747e-10 | 2.1862e-08 | 1.8262e-08 | 9.3816e-10 | 2.2665e-09 | 1.0967e-09 | 7.1516e-11 | 46271.094
136294.734 | 1.4928e-08 | 2.1099e-08 | 4.9475e-10 | 2.1961e-08 | 1.8209e-08 | 9.4331e-10 | 2.28e-09 | 1.1027e-09 | 7.115e-11 | 46283.265
136306.906 | 1.5003e-08 | 2.1058e-08 | 4.9469e-10 | 2.1852e-08 | 1.8451e-08 | 9.5083e-10 | 2.3038e-09 | 1.0998e-09 | 7.1702e-11 | 46295.437
136319.063 | 1.4839e-08 | 2.1254e-08 | 4.9137e-10 | 2.1634e-08 | 1.8218e-08 | 9.4416e-10 | 2.2838e-09 | 1.085e-09 | 7.1174e-11 | 46307.594
136331.234 | 1.4883e-08 | 2.064e-08 | 4.9014e-10 | 2.1793e-08 | 1.8077e-08 | 9.3838e-10 | 2.2821e-09 | 1.0876e-09 | 7.0752e-11 | 46319.765
136343.406 | 1.4801e-08 | 2.0747e-08 | 4.8857e-10 | 2.1548e-08 | 1.8183e-08 | 9.4306e-10 | 2.303e-09 | 1.088e-09 | 7.1273e-11 | 46331.937
136355.563 | 1.4868e-08 | 2.0783e-08 | 4.9243e-10 | 2.1637e-08 | 1.8154e-08 | 9.5044e-10 | 2.2788e-09 | 1.0981e-09 | 7.143e-11 | 46344.094
136367.734 | 1.5126e-08 | 2.0908e-08 | 4.8986e-10 | 2.157e-08 | 1.8323e-08 | 9.3574e-10 | 2.27e-09 | 1.0866e-09 | 7.016e-11 | 46356.265
136379.906 | 1.5015e-08 | 2.0856e-08 | 4.8608e-10 | 2.1614e-08 | 1.7934e-08 | 9.3647e-10 | 2.2488e-09 | 1.0785e-09 | 6.9596e-11 | 46368.437
136392.063 | 1.4746e-08 | 2.0797e-08 | 4.8286e-10 | 2.163e-08 | 1.8052e-08 | 9.4155e-10 | 2.2534e-09 | 1.0787e-09 | 6.9035e-11 | 46380.594
136404.234 | 1.4865e-08 | 2.0659e-08 | 4.8735e-10 | 2.1569e-08 | 1.7998e-08 | 9.2858e-10 | 2.2507e-09 | 1.0701e-09 | 6.9626e-11 | 46392.765
136416.406 | 1.4915e-08 | 2.0681e-08 | 4.7624e-10 | 2.11e-08 | 1.7988e-08 | 9.3224e-10 | 2.2561e-09 | 1.0651e-09 | 7.0104e-11 | 46404.937
136428.578 | 1.4907e-08 | 2.0563e-08 | 4.7817e-10 | 2.1066e-08 | 1.8049e-08 | 9.3377e-10 | 2.2191e-09 | 1.0809e-09 | 6.9583e-11 | 46417.109
136440.734 | 1.4904e-08 | 2.0639e-08 | 4.7851e-10 | 2.1527e-08 | 1.7896e-08 | 9.296e-10 | 2.2386e-09 | 1.0678e-09 | 6.969e-11 | 46429.265
136452.906 | 1.4775e-08 | 2.0616e-08 | 4.7536e-10 | 2.132e-08 | 1.7992e-08 | 9.3256e-10 | 2.2683e-09 | 1.0648e-09 | 6.8802e-11 | 46441.437
136465.078 | 1.4845e-08 | 2.0745e-08 | 4.7731e-10 | 2.124e-08 | 1.784e-08 | 9.3076e-10 | 2.2358e-09 | 1.0685e-09 | 6.8766e-11 | 46453.609
136477.234 | 1.4518e-08 | 2.0367e-08 | 4.7615e-10 | 2.1208e-08 | 1.7787e-08 | 9.1696e-10 | 2.2213e-09 | 1.0701e-09 | 6.8821e-11 | 46465.765
136489.406 | 1.4764e-08 | 2.0588e-08 | 4.8598e-10 | 2.151e-08 | 1.7913e-08 | 9.2964e-10 | 2.2596e-09 | 1.1004e-09 | 7.0827e-11 | 46477.937
136501.578 | 1.458e-08 | 2.0741e-08 | 4.865e-10 | 2.1612e-08 | 1.8053e-08 | 9.3914e-10 | 2.2475e-09 | 1.0823e-09 | 7.1211e-11 | 46490.109
136513.734 | 1.4698e-08 | 2.0895e-08 | 4.8807e-10 | 2.1527e-08 | 1.7949e-08 | 9.3719e-10 | 2.2568e-09 | 1.0854e-09 | 6.9948e-11 | 46502.265
136525.906 | 1.4911e-08 | 2.0897e-08 | 4.8722e-10 | 2.1753e-08 | 1.7963e-08 | 9.3514e-10 | 2.2542e-09 | 1.0851e-09 | 6.9114e-11 | 46514.437
136538.078 | 1.4711e-08 | 2.0687e-08 | 4.8534e-10 | 2.1631e-08 | 1.7873e-08 | 9.3265e-10 | 2.2542e-09 | 1.0818e-09 | 7.0428e-11 | 46526.609
136550.234 | 1.4765e-08 | 2.1008e-08 | 4.8216e-10 | 2.1468e-08 | 1.7889e-08 | 9.4045e-10 | 2.2815e-09 | 1.0964e-09 | 7.1097e-11 | 46538.765
136562.406 | 1.4906e-08 | 2.0971e-08 | 4.9101e-10 | 2.1445e-08 | 1.8058e-08 | 9.3461e-10 | 2.2716e-09 | 1.0902e-09 | 7.0368e-11 | 46550.937
136574.578 | 1.4937e-08 | 2.0881e-08 | 4.9115e-10 | 2.2015e-08 | 1.8263e-08 | 9.4473e-10 | 2.2789e-09 | 1.0861e-09 | 7.1035e-11 | 46563.109
136586.734 | 1.4897e-08 | 2.0793e-08 | 4.9185e-10 | 2.1719e-08 | 1.8135e-08 | 9.4132e-10 | 2.2569e-09 | 1.0833e-09 | 7.0614e-11 | 46575.265
136598.906 | 1.4982e-08 | 2.0864e-08 | 4.8962e-10 | 2.161e-08 | 1.8052e-08 | 9.361e-10 | 2.2631e-09 | 1.0878e-09 | 7.0131e-11 | 46587.437
136611.078 | 1.5333e-08 | 2.0804e-08 | 4.9266e-10 | 2.1344e-08 | 1.8214e-08 | 9.241e-10 | 2.246e-09 | 1.069e-09 | 6.9586e-11 | 46599.609
136623.25 | 1.4853e-08 | 2.0693e-08 | 4.8159e-10 | 2.1088e-08 | 1.8015e-08 | 9.2777e-10 | 2.2526e-09 | 1.0665e-09 | 7.0608e-11 | 46611.781
136635.406 | 1.4753e-08 | 2.0797e-08 | 4.7783e-10 | 2.1251e-08 | 1.8033e-08 | 9.0907e-10 | 2.218e-09 | 1.0506e-09 | 6.8669e-11 | 46623.937
136647.578 | 1.4918e-08 | 2.0586e-08 | 4.7602e-10 | 2.1045e-08 | 1.8009e-08 | 9.2707e-10 | 2.2296e-09 | 1.0688e-09 | 6.8182e-11 | 46636.109
136659.75 | 1.4987e-08 | 2.057e-08 | 4.7796e-10 | 2.1245e-08 | 1.8088e-08 | 9.3827e-10 | 2.2324e-09 | 1.0762e-09 | 7.019e-11 | 46648.281
136671.906 | 1.4937e-08 | 2.0379e-08 | 4.7806e-10 | 2.134e-08 | 1.797e-08 | 9.237e-10 | 2.2421e-09 | 1.0611e-09 | 6.8786e-11 | 46660.437
136684.078 | 1.473e-08 | 2.0391e-08 | 4.8247e-10 | 2.1053e-08 | 1.7921e-08 | 9.3156e-10 | 2.2344e-09 | 1.0616e-09 | 6.862e-11 | 46672.609
136696.25 | 1.4584e-08 | 2.0324e-08 | 4.762e-10 | 2.1165e-08 | 1.794e-08 | 9.2229e-10 | 2.2253e-09 | 1.0598e-09 | 6.9581e-11 | 46684.781
136708.406 | 1.4689e-08 | 2.0556e-08 | 4.8477e-10 | 2.1329e-08 | 1.7836e-08 | 9.2532e-10 | 2.2529e-09 | 1.0839e-09 | 7.0346e-11 | 46696.937
136720.578 | 1.4862e-08 | 2.0552e-08 | 4.7808e-10 | 2.1465e-08 | 1.7862e-08 | 9.2778e-10 | 2.2338e-09 | 1.0656e-09 | 6.9204e-11 | 46709.109
136732.75 | 1.4567e-08 | 2.0548e-08 | 4.8215e-10 | 2.1279e-08 | 1.7749e-08 | 9.3194e-10 | 2.2025e-09 | 1.0711e-09 | 6.8445e-11 | 46721.281
136744.906 | 1.4717e-08 | 2.0293e-08 | 4.7817e-10 | 2.133e-08 | 1.7878e-08 | 9.2971e-10 | 2.2343e-09 | 1.0778e-09 | 6.953e-11 | 46733.437
136757.078 | 1.4591e-08 | 2.0415e-08 | 4.7507e-10 | 2.1239e-08 | 1.7605e-08 | 9.227e-10 | 2.2367e-09 | 1.0786e-09 | 6.9451e-11 | 46745.609
136769.25 | 1.4759e-08 | 2.0643e-08 | 4.8265e-10 | 2.1312e-08 | 1.7898e-08 | 9.3246e-10 | 2.2391e-09 | 1.0718e-09 | 6.9439e-11 | 46757.781
136781.406 | 1.5011e-08 | 2.0434e-08 | 4.813e-10 | 2.1442e-08 | 1.805e-08 | 9.2501e-10 | 2.2525e-09 | 1.0835e-09 | 7.0306e-11 | 46769.937
136793.578 | 1.4788e-08 | 2.0934e-08 | 4.9367e-10 | 2.1434e-08 | 1.8025e-08 | 9.3858e-10 | 2.2655e-09 | 1.0831e-09 | 7.0142e-11 | 46782.109
136805.75 | 1.4747e-08 | 2.0725e-08 | 4.9378e-10 | 2.177e-08 | 1.8117e-08 | 9.2835e-10 | 2.2657e-09 | 1.0891e-09 | 6.9954e-11 | 46794.281
136817.922 | 1.497e-08 | 2.0573e-08 | 4.8633e-10 | 2.159e-08 | 1.8041e-08 | 9.2338e-10 | 2.2304e-09 | 1.0849e-09 | 6.944e-11 | 46806.453
136830.078 | 1.4678e-08 | 2.0688e-08 | 4.8925e-10 | 2.1454e-08 | 1.8096e-08 | 9.2502e-10 | 2.2719e-09 | 1.0826e-09 | 7.018e-11 | 46818.609
136842.25 | 1.4999e-08 | 2.04e-08 | 4.8911e-10 | 2.1527e-08 | 1.7947e-08 | 9.3126e-10 | 2.267e-09 | 1.0783e-09 | 6.9963e-11 | 46830.781
136854.422 | 1.4756e-08 | 2.0617e-08 | 4.8658e-10 | 2.1495e-08 | 1.8043e-08 | 9.279e-10 | 2.2716e-09 | 1.0928e-09 | 7.0253e-11 | 46842.953
136866.578 | 1.4722e-08 | 2.0494e-08 | 4.9144e-10 | 2.1554e-08 | 1.786e-08 | 9.3319e-10 | 2.2518e-09 | 1.0803e-09 | 7.0157e-11 | 46855.109
136878.75 | 1.4921e-08 | 2.0528e-08 | 4.8821e-10 | 2.1561e-08 | 1.8043e-08 | 9.29e-10 | 2.2642e-09 | 1.0813e-09 | 7.0711e-11 | 46867.281
136890.922 | 1.4809e-08 | 2.0396e-08 | 4.8456e-10 | 2.1646e-08 | 1.7845e-08 | 9.3524e-10 | 2.2674e-09 | 1.0856e-09 | 6.9591e-11 | 46879.453
136903.078 | 1.4743e-08 | 2.0381e-08 | 4.865e-10 | 2.1386e-08 | 1.7935e-08 | 9.309e-10 | 2.2593e-09 | 1.0833e-09 | 6.95e-11 | 46891.609
136915.25 | 1.4648e-08 | 2.0613e-08 | 4.8186e-10 | 2.1477e-08 | 1.7985e-08 | 9.3417e-10 | 2.2341e-09 | 1.0695e-09 | 6.9392e-11 | 46903.781
136927.422 | 1.4779e-08 | 2.0586e-08 | 4.7534e-10 | 2.1562e-08 | 1.8147e-08 | 9.1785e-10 | 2.2431e-09 | 1.0819e-09 | 7.0289e-11 | 46915.953
136939.578 | 1.4915e-08 | 2.0606e-08 | 4.8056e-10 | 2.1525e-08 | 1.7943e-08 | 9.277e-10 | 2.2173e-09 | 1.0655e-09 | 6.8667e-11 | 46928.109
136951.75 | 1.4679e-08 | 2.0347e-08 | 4.7411e-10 | 2.1718e-08 | 1.7791e-08 | 9.2558e-10 | 2.2401e-09 | 1.0733e-09 | 6.8225e-11 | 46940.281
136963.922 | 1.511e-08 | 2.0851e-08 | 4.8224e-10 | 2.1659e-08 | 1.7827e-08 | 9.2775e-10 | 2.2726e-09 | 1.0752e-09 | 7.0128e-11 | 46952.453
136976.094 | 1.4816e-08 | 2.057e-08 | 4.8238e-10 | 2.1464e-08 | 1.8017e-08 | 9.3086e-10 | 2.2277e-09 | 1.0902e-09 | 6.9941e-11 | 46964.625
136988.25 | 1.4642e-08 | 2.0588e-08 | 4.8001e-10 | 2.1685e-08 | 1.8083e-08 | 9.3244e-10 | 2.2767e-09 | 1.0876e-09 | 6.9413e-11 | 46976.781
137000.422 | 1.4555e-08 | 2.0779e-08 | 4.8163e-10 | 2.1311e-08 | 1.7935e-08 | 9.355e-10 | 2.2599e-09 | 1.0948e-09 | 7.0034e-11 | 46988.953
137012.594 | 1.473e-08 | 2.0563e-08 | 4.8295e-10 | 2.135e-08 | 1.7894e-08 | 9.2347e-10 | 2.2684e-09 | 1.0735e-09 | 7.0058e-11 | 47001.125
137024.75 | 1.466e-08 | 2.0487e-08 | 4.7974e-10 | 2.143e-08 | 1.7741e-08 | 9.2723e-10 | 2.2714e-09 | 1.07e-09 | 6.949e-11 | 47013.281
137036.922 | 1.4582e-08 | 2.0556e-08 | 4.8539e-10 | 2.143e-08 | 1.7826e-08 | 9.2231e-10 | 2.2624e-09 | 1.079e-09 | 6.9972e-11 | 47025.453
137049.094 | 1.4631e-08 | 2.0586e-08 | 4.7583e-10 | 2.1436e-08 | 1.7979e-08 | 9.2601e-10 | 2.2392e-09 | 1.0686e-09 | 7.0034e-11 | 47037.625
137061.25 | 1.4632e-08 | 2.0534e-08 | 4.8112e-10 | 2.1275e-08 | 1.7686e-08 | 9.2273e-10 | 2.2421e-09 | 1.0837e-09 | 6.9553e-11 | 47049.781
137073.422 | 1.4707e-08 | 2.0412e-08 | 4.7599e-10 | 2.1489e-08 | 1.7723e-08 | 9.2272e-10 | 2.2414e-09 | 1.0642e-09 | 6.9223e-11 | 47061.953
137085.594 | 1.4791e-08 | 2.0587e-08 | 4.7879e-10 | 2.1349e-08 | 1.7627e-08 | 9.1262e-10 | 2.2516e-09 | 1.0756e-09 | 6.9467e-11 | 47074.125
137097.75 | 1.4419e-08 | 2.0501e-08 | 4.7716e-10 | 2.1413e-08 | 1.7725e-08 | 9.2382e-10 | 2.2374e-09 | 1.0671e-09 | 6.8297e-11 | 47086.281
137109.922 | 1.4705e-08 | 2.0341e-08 | 4.7486e-10 | 2.1156e-08 | 1.7485e-08 | 9.1345e-10 | 2.24e-09 | 1.0672e-09 | 6.8726e-11 | 47098.453
137122.094 | 1.4616e-08 | 2.0254e-08 | 4.7316e-10 | 2.1249e-08 | 1.7541e-08 | 9.1474e-10 | 2.2459e-09 | 1.0594e-09 | 6.8169e-11 | 47110.625
137134.25 | 1.4376e-08 | 2.0211e-08 | 4.6816e-10 | 2.1365e-08 | 1.7599e-08 | 9.1288e-10 | 2.2313e-09 | 1.0708e-09 | 6.8601e-11 | 47122.781
137146.422 | 1.4523e-08 | 2.0357e-08 | 4.7457e-10 | 2.1211e-08 | 1.7733e-08 | 9.1962e-10 | 2.2444e-09 | 1.0667e-09 | 6.8965e-11 | 47134.953
137158.594 | 1.443e-08 | 2.0265e-08 | 4.7279e-10 | 2.133e-08 | 1.7616e-08 | 9.279e-10 | 2.2511e-09 | 1.076e-09 | 6.8758e-11 | 47147.125
137170.766 | 1.462e-08 | 2.0544e-08 | 4.8216e-10 | 2.1307e-08 | 1.7889e-08 | 9.2089e-10 | 2.2527e-09 | 1.0539e-09 | 6.9499e-11 | 47159.297
137182.922 | 1.4751e-08 | 2.0315e-08 | 4.8055e-10 | 2.1406e-08 | 1.789e-08 | 9.2286e-10 | 2.2703e-09 | 1.0743e-09 | 6.8816e-11 | 47171.453
137195.094 | 1.5007e-08 | 2.045e-08 | 4.7896e-10 | 2.1086e-08 | 1.7936e-08 | 9.2008e-10 | 2.2498e-09 | 1.0524e-09 | 6.9129e-11 | 47183.625
137207.266 | 1.4832e-08 | 2.0513e-08 | 4.8017e-10 | 2.1486e-08 | 1.7839e-08 | 9.1667e-10 | 2.2151e-09 | 1.0778e-09 | 6.9931e-11 | 47195.797
137219.422 | 1.4712e-08 | 2.0588e-08 | 4.8563e-10 | 2.1505e-08 | 1.775e-08 | 9.1996e-10 | 2.2479e-09 | 1.0753e-09 | 7.0445e-11 | 47207.953
137231.594 | 1.4681e-08 | 2.0622e-08 | 4.8943e-10 | 2.1355e-08 | 1.798e-08 | 9.2539e-10 | 2.2663e-09 | 1.073e-09 | 6.9448e-11 | 47220.125
137243.766 | 1.4823e-08 | 2.0584e-08 | 4.8053e-10 | 2.1396e-08 | 1.788e-08 | 9.2545e-10 | 2.2481e-09 | 1.0865e-09 | 6.9324e-11 | 47232.297
137255.922 | 1.4753e-08 | 2.0474e-08 | 4.8755e-10 | 2.1502e-08 | 1.7494e-08 | 9.3437e-10 | 2.2399e-09 | 1.0886e-09 | 6.9237e-11 | 47244.453
137268.094 | 1.4704e-08 | 2.0394e-08 | 4.8657e-10 | 2.146e-08 | 1.7813e-08 | 9.1535e-10 | 2.2395e-09 | 1.0853e-09 | 7.0015e-11 | 47256.625
137280.266 | 1.4481e-08 | 2.0499e-08 | 4.7834e-10 | 2.1553e-08 | 1.7859e-08 | 9.2644e-10 | 2.2114e-09 | 1.0731e-09 | 6.8565e-11 | 47268.797
137292.422 | 1.477e-08 | 2.0163e-08 | 4.8401e-10 | 2.1485e-08 | 1.7814e-08 | 9.1747e-10 | 2.2614e-09 | 1.0708e-09 | 6.9084e-11 | 47280.953
137304.594 | 1.4601e-08 | 2.0241e-08 | 4.8049e-10 | 2.112e-08 | 1.7644e-08 | 9.1539e-10 | 2.236e-09 | 1.0841e-09 | 6.8772e-11 | 47293.125
137316.766 | 1.465e-08 | 2.0339e-08 | 4.7079e-10 | 2.1328e-08 | 1.768e-08 | 9.2401e-10 | 2.2247e-09 | 1.067e-09 | 6.8045e-11 | 47305.297
137328.922 | 1.4505e-08 | 2.0358e-08 | 4.7736e-10 | 2.1099e-08 | 1.7566e-08 | 9.1008e-10 | 2.2277e-09 | 1.0661e-09 | 6.9089e-11 | 47317.453
137341.094 | 1.4781e-08 | 2.0486e-08 | 4.8264e-10 | 2.1272e-08 | 1.7712e-08 | 9.2153e-10 | 2.2477e-09 | 1.0649e-09 | 7.003e-11 | 47329.625
137353.266 | 1.4591e-08 | 2.0326e-08 | 4.6966e-10 | 2.1139e-08 | 1.7814e-08 | 9.2951e-10 | 2.2621e-09 | 1.0853e-09 | 7.0076e-11 | 47341.797
137365.438 | 1.4791e-08 | 2.0589e-08 | 4.9153e-10 | 2.1702e-08 | 1.7984e-08 | 9.237e-10 | 2.2742e-09 | 1.0821e-09 | 7.039e-11 | 47353.969
137377.594 | 1.4738e-08 | 2.0638e-08 | 4.8262e-10 | 2.1629e-08 | 1.7878e-08 | 9.3032e-10 | 2.2755e-09 | 1.0833e-09 | 6.9191e-11 | 47366.125
137389.766 | 1.4747e-08 | 2.0433e-08 | 4.7865e-10 | 2.159e-08 | 1.8028e-08 | 9.3321e-10 | 2.2765e-09 | 1.08e-09 | 6.9598e-11 | 47378.297
137401.938 | 1.4655e-08 | 2.0512e-08 | 4.7728e-10 | 2.1546e-08 | 1.7865e-08 | 9.2267e-10 | 2.226e-09 | 1.0703e-09 | 6.8641e-11 | 47390.469
137414.094 | 1.4716e-08 | 2.0391e-08 | 4.7122e-10 | 2.1336e-08 | 1.7703e-08 | 9.2141e-10 | 2.2622e-09 | 1.0655e-09 | 6.8875e-11 | 47402.625
137426.266 | 1.4668e-08 | 2.039e-08 | 4.7345e-10 | 2.1231e-08 | 1.7874e-08 | 9.1548e-10 | 2.2496e-09 | 1.0716e-09 | 6.8922e-11 | 47414.797
137438.438 | 1.463e-08 | 2.0272e-08 | 4.7328e-10 | 2.1082e-08 | 1.7919e-08 | 9.1285e-10 | 2.2415e-09 | 1.0693e-09 | 6.8992e-11 | 47426.969
137450.594 | 1.4897e-08 | 2.0444e-08 | 4.8097e-10 | 2.1555e-08 | 1.7848e-08 | 9.1736e-10 | 2.2787e-09 | 1.0701e-09 | 6.8941e-11 | 47439.125
137462.766 | 1.4638e-08 | 2.0715e-08 | 4.8185e-10 | 2.1501e-08 | 1.7869e-08 | 9.2299e-10 | 2.2229e-09 | 1.0749e-09 | 6.9792e-11 | 47451.297
137474.938 | 1.461e-08 | 2.0334e-08 | 4.7564e-10 | 2.1315e-08 | 1.7752e-08 | 9.1752e-10 | 2.236e-09 | 1.0628e-09 | 6.9556e-11 | 47463.469
137487.094 | 1.4549e-08 | 2.064e-08 | 4.7317e-10 | 2.1374e-08 | 1.7957e-08 | 9.1761e-10 | 2.2454e-09 | 1.0825e-09 | 6.8818e-11 | 47475.625
137499.266 | 1.4791e-08 | 2.0514e-08 | 4.7802e-10 | 2.1432e-08 | 1.7877e-08 | 9.1956e-10 | 2.2644e-09 | 1.0705e-09 | 6.9445e-11 | 47487.797
137511.438 | 1.4672e-08 | 2.0398e-08 | 4.8064e-10 | 2.1487e-08 | 1.7859e-08 | 9.2901e-10 | 2.2193e-09 | 1.0719e-09 | 6.9163e-11 | 47499.969
137523.594 | 1.4642e-08 | 2.0486e-08 | 4.7965e-10 | 2.1312e-08 | 1.794e-08 | 9.1005e-10 | 2.249e-09 | 1.0729e-09 | 6.9535e-11 | 47512.125
137535.766 | 1.4583e-08 | 2.0406e-08 | 4.7451e-10 | 2.1445e-08 | 1.7804e-08 | 9.3048e-10 | 2.2385e-09 | 1.0833e-09 | 6.8952e-11 | 47524.297
137547.938 | 1.5243e-08 | 2.0489e-08 | 4.782e-10 | 2.1187e-08 | 1.7756e-08 | 9.2455e-10 | 2.2376e-09 | 1.0791e-09 | 6.8466e-11 | 47536.469
137560.109 | 1.4902e-08 | 2.0305e-08 | 4.7482e-10 | 2.1551e-08 | 1.7717e-08 | 9.1e-10 | 2.2312e-09 | 1.0703e-09 | 6.9196e-11 | 47548.64
137572.266 | 1.4468e-08 | 2.0156e-08 | 4.7184e-10 | 2.154e-08 | 1.761e-08 | 9.2805e-10 | 2.2416e-09 | 1.0817e-09 | 6.8725e-11 | 47560.797
137584.438 | 1.4763e-08 | 2.0544e-08 | 4.864e-10 | 2.1485e-08 | 1.7813e-08 | 9.3161e-10 | 2.2762e-09 | 1.0724e-09 | 6.9262e-11 | 47572.969
137596.609 | 1.4637e-08 | 2.0395e-08 | 4.8015e-10 | 2.1645e-08 | 1.7884e-08 | 9.2832e-10 | 2.2637e-09 | 1.0832e-09 | 6.9852e-11 | 47585.14
137608.766 | 1.4697e-08 | 2.0244e-08 | 4.7351e-10 | 2.155e-08 | 1.787e-08 | 9.2138e-10 | 2.2525e-09 | 1.0683e-09 | 6.8524e-11 | 47597.297
137620.938 | 1.4757e-08 | 2.0527e-08 | 4.7762e-10 | 2.1379e-08 | 1.7716e-08 | 9.2095e-10 | 2.2433e-09 | 1.0749e-09 | 6.9531e-11 | 47609.469
137633.109 | 1.4627e-08 | 2.0485e-08 | 4.7521e-10 | 2.1188e-08 | 1.7743e-08 | 9.2455e-10 | 2.2457e-09 | 1.079e-09 | 6.8813e-11 | 47621.64
137645.266 | 1.4617e-08 | 2.0277e-08 | 4.7886e-10 | 2.1326e-08 | 1.7689e-08 | 9.1083e-10 | 2.2519e-09 | 1.0746e-09 | 6.8824e-11 | 47633.797
137657.438 | 1.4637e-08 | 2.0452e-08 | 4.7878e-10 | 2.1342e-08 | 1.7813e-08 | 9.1854e-10 | 2.2455e-09 | 1.0824e-09 | 6.9037e-11 | 47645.969
137669.609 | 1.4596e-08 | 2.0512e-08 | 4.793e-10 | 2.1735e-08 | 1.7897e-08 | 9.1938e-10 | 2.27e-09 | 1.0842e-09 | 6.9964e-11 | 47658.14
137681.766 | 1.4564e-08 | 2.0202e-08 | 4.7587e-10 | 2.1287e-08 | 1.7556e-08 | 9.1264e-10 | 2.2602e-09 | 1.0513e-09 | 6.8803e-11 | 47670.297
137693.938 | 1.4652e-08 | 2.0188e-08 | 4.7141e-10 | 2.1053e-08 | 1.7744e-08 | 9.0878e-10 | 2.235e-09 | 1.0753e-09 | 6.8721e-11 | 47682.469
137706.109 | 1.4525e-08 | 2.0359e-08 | 4.7587e-10 | 2.1278e-08 | 1.7624e-08 | 9.0928e-10 | 2.2623e-09 | 1.0776e-09 | 6.9288e-11 | 47694.64
137718.266 | 1.4485e-08 | 2.0221e-08 | 4.789e-10 | 2.1402e-08 | 1.7556e-08 | 9.1493e-10 | 2.2332e-09 | 1.0587e-09 | 6.9002e-11 | 47706.797
137730.438 | 1.458e-08 | 2.0186e-08 | 4.6924e-10 | 2.1598e-08 | 1.773e-08 | 9.223e-10 | 2.2487e-09 | 1.0692e-09 | 6.8706e-11 | 47718.969
137742.609 | 1.4483e-08 | 2.0377e-08 | 4.7774e-10 | 2.1514e-08 | 1.7705e-08 | 9.2005e-10 | 2.2249e-09 | 1.0688e-09 | 6.9116e-11 | 47731.14
137754.781 | 1.477e-08 | 2.0336e-08 | 4.7046e-10 | 2.1604e-08 | 1.7747e-08 | 9.158e-10 | 2.2486e-09 | 1.0785e-09 | 6.7936e-11 | 47743.312
137766.938 | 1.4742e-08 | 2.0449e-08 | 4.8064e-10 | 2.1626e-08 | 1.7751e-08 | 9.19e-10 | 2.2499e-09 | 1.079e-09 | 6.8763e-11 | 47755.469
137779.109 | 1.471e-08 | 2.0623e-08 | 4.8254e-10 | 2.1316e-08 | 1.7795e-08 | 9.2717e-10 | 2.2683e-09 | 1.0654e-09 | 6.9519e-11 | 47767.64
137791.281 | 1.4693e-08 | 2.0449e-08 | 4.8679e-10 | 2.1297e-08 | 1.7871e-08 | 9.1908e-10 | 2.2423e-09 | 1.0839e-09 | 6.9157e-11 | 47779.812
137803.438 | 1.4657e-08 | 2.049e-08 | 4.8256e-10 | 2.1538e-08 | 1.78e-08 | 9.3145e-10 | 2.2272e-09 | 1.0938e-09 | 6.956e-11 | 47791.969
137815.609 | 1.4711e-08 | 2.0463e-08 | 4.8513e-10 | 2.1376e-08 | 1.7826e-08 | 9.2274e-10 | 2.2542e-09 | 1.0857e-09 | 6.9614e-11 | 47804.14
137827.781 | 1.4618e-08 | 2.031e-08 | 4.8208e-10 | 2.1876e-08 | 1.7881e-08 | 9.2028e-10 | 2.2585e-09 | 1.0737e-09 | 6.9321e-11 | 47816.312
137839.938 | 1.4673e-08 | 2.0236e-08 | 4.8338e-10 | 2.1658e-08 | 1.7772e-08 | 9.2165e-10 | 2.2723e-09 | 1.0812e-09 | 6.9739e-11 | 47828.469
137852.109 | 1.4816e-08 | 2.0195e-08 | 4.7801e-10 | 2.1459e-08 | 1.7931e-08 | 9.1806e-10 | 2.2469e-09 | 1.0665e-09 | 6.9193e-11 | 47840.64
137864.281 | 1.4625e-08 | 2.0509e-08 | 4.7851e-10 | 2.1159e-08 | 1.7807e-08 | 9.1385e-10 | 2.2488e-09 | 1.081e-09 | 6.8962e-11 | 47852.812
137876.438 | 1.4806e-08 | 2.0126e-08 | 4.7395e-10 | 2.1373e-08 | 1.7708e-08 | 9.1009e-10 | 2.2285e-09 | 1.0524e-09 | 6.661e-11 | 47864.969
137888.609 | 1.4532e-08 | 1.9886e-08 | 4.6774e-10 | 2.1214e-08 | 1.7549e-08 | 9.0683e-10 | 2.2023e-09 | 1.0542e-09 | 6.8171e-11 | 47877.14
137900.781 | 1.4371e-08 | 1.9831e-08 | 4.7152e-10 | 2.1025e-08 | 1.7683e-08 | 9.0976e-10 | 2.2091e-09 | 1.0537e-09 | 6.7795e-11 | 47889.312
137912.938 | 1.4594e-08 | 2.0197e-08 | 4.6062e-10 | 2.1123e-08 | 1.7798e-08 | 9.0737e-10 | 2.1879e-09 | 1.0525e-09 | 6.7245e-11 | 47901.469
137925.109 | 1.4371e-08 | 2.0046e-08 | 4.6139e-10 | 2.1021e-08 | 1.7624e-08 | 9.0961e-10 | 2.2079e-09 | 1.0591e-09 | 6.6944e-11 | 47913.64
137937.281 | 1.4491e-08 | 2.0146e-08 | 4.6348e-10 | 2.1157e-08 | 1.757e-08 | 9.0454e-10 | 2.1801e-09 | 1.0505e-09 | 6.7872e-11 | 47925.812
137949.453 | 1.4238e-08 | 2.0134e-08 | 4.538e-10 | 2.1414e-08 | 1.7585e-08 | 8.9884e-10 | 2.2071e-09 | 1.0323e-09 | 6.7059e-11 | 47937.984
137961.609 | 1.4366e-08 | 1.9883e-08 | 4.6431e-10 | 2.0945e-08 | 1.7487e-08 | 8.9827e-10 | 2.2069e-09 | 1.0458e-09 | 6.6562e-11 | 47950.14
137973.781 | 1.4267e-08 | 2.0123e-08 | 4.5612e-10 | 2.1104e-08 | 1.7329e-08 | 8.9915e-10 | 2.1914e-09 | 1.041e-09 | 6.6949e-11 | 47962.312
137985.953 | 1.4262e-08 | 2.0175e-08 | 4.551e-10 | 2.0813e-08 | 1.7418e-08 | 8.9201e-10 | 2.2132e-09 | 1.0568e-09 | 6.7021e-11 | 47974.484
137998.109 | 1.468e-08 | 2.0192e-08 | 4.573e-10 | 2.1117e-08 | 1.7405e-08 | 9.0647e-10 | 2.2222e-09 | 1.0576e-09 | 6.7775e-11 | 47986.64
138010.281 | 1.4385e-08 | 1.9906e-08 | 4.6899e-10 | 2.0998e-08 | 1.7396e-08 | 9.0386e-10 | 2.2138e-09 | 1.0593e-09 | 6.7557e-11 | 47998.812
138022.453 | 1.4564e-08 | 1.9745e-08 | 4.7296e-10 | 2.0855e-08 | 1.755e-08 | 9.114e-10 | 2.2091e-09 | 1.0631e-09 | 6.7836e-11 | 48010.984
138034.609 | 1.454e-08 | 2.0077e-08 | 4.7539e-10 | 2.1094e-08 | 1.7474e-08 | 9.0465e-10 | 2.245e-09 | 1.0622e-09 | 6.715e-11 | 48023.14
138046.781 | 1.4297e-08 | 2.0097e-08 | 4.7709e-10 | 2.1242e-08 | 1.7608e-08 | 9.0297e-10 | 2.2182e-09 | 1.0592e-09 | 6.8056e-11 | 48035.312
138058.953 | 1.4408e-08 | 2.0178e-08 | 4.744e-10 | 2.1223e-08 | 1.7409e-08 | 8.976e-10 | 2.2335e-09 | 1.0545e-09 | 6.7915e-11 | 48047.484
138071.109 | 1.4251e-08 | 1.9917e-08 | 4.7032e-10 | 2.1037e-08 | 1.7459e-08 | 9.049e-10 | 2.2243e-09 | 1.0477e-09 | 6.8571e-11 | 48059.64
138083.281 | 1.4371e-08 | 2.0115e-08 | 4.7012e-10 | 2.0999e-08 | 1.7251e-08 | 9.0808e-10 | 2.2088e-09 | 1.0631e-09 | 6.7899e-11 | 48071.812
138095.453 | 1.4429e-08 | 1.9968e-08 | 4.7411e-10 | 2.116e-08 | 1.7432e-08 | 8.9995e-10 | 2.2293e-09 | 1.0709e-09 | 6.8321e-11 | 48083.984
138107.609 | 1.4464e-08 | 2.0073e-08 | 4.8038e-10 | 2.1281e-08 | 1.781e-08 | 9.1302e-10 | 2.2448e-09 | 1.0628e-09 | 6.8596e-11 | 48096.14
138119.781 | 1.4563e-08 | 2.0026e-08 | 4.7692e-10 | 2.1184e-08 | 1.782e-08 | 9.2241e-10 | 2.2364e-09 | 1.068e-09 | 6.8155e-11 | 48108.312
138131.953 | 1.4499e-08 | 1.9921e-08 | 4.774e-10 | 2.1151e-08 | 1.7636e-08 | 9.0856e-10 | 2.2353e-09 | 1.0774e-09 | 6.8156e-11 | 48120.484
138144.125 | 1.4551e-08 | 2.04e-08 | 4.7746e-10 | 2.1553e-08 | 1.7891e-08 | 9.2077e-10 | 2.245e-09 | 1.0694e-09 | 6.8585e-11 | 48132.656
138156.281 | 1.4705e-08 | 2.0265e-08 | 4.7429e-10 | 2.1479e-08 | 1.7469e-08 | 8.9941e-10 | 2.2244e-09 | 1.0705e-09 | 6.793e-11 | 48144.812
138168.453 | 1.4642e-08 | 2.0049e-08 | 4.771e-10 | 2.1417e-08 | 1.7585e-08 | 9.0483e-10 | 2.1974e-09 | 1.0636e-09 | 6.8326e-11 | 48156.984
138180.625 | 1.4699e-08 | 2.0232e-08 | 4.7703e-10 | 2.1326e-08 | 1.7613e-08 | 9.1642e-10 | 2.266e-09 | 1.055e-09 | 6.8017e-11 | 48169.156
138192.781 | 1.438e-08 | 2.0187e-08 | 4.7439e-10 | 2.1481e-08 | 1.766e-08 | 9.147e-10 | 2.2487e-09 | 1.0784e-09 | 6.868e-11 | 48181.312
138204.953 | 1.4294e-08 | 2.0271e-08 | 4.7433e-10 | 2.112e-08 | 1.7652e-08 | 9.0394e-10 | 2.2255e-09 | 1.0688e-09 | 6.8666e-11 | 48193.484
138217.125 | 1.4588e-08 | 2.0283e-08 | 4.7053e-10 | 2.1134e-08 | 1.7608e-08 | 9.0458e-10 | 2.2037e-09 | 1.0592e-09 | 6.761e-11 | 48205.656
138229.281 | 1.4551e-08 | 2.0072e-08 | 4.7678e-10 | 2.1136e-08 | 1.7514e-08 | 9.0245e-10 | 2.2356e-09 | 1.0629e-09 | 6.9115e-11 | 48217.812
138241.453 | 1.4694e-08 | 2.0435e-08 | 4.8178e-10 | 2.1554e-08 | 1.7857e-08 | 9.0947e-10 | 2.2369e-09 | 1.0663e-09 | 6.8308e-11 | 48229.984
138253.625 | 1.4696e-08 | 2.0204e-08 | 4.833e-10 | 2.1523e-08 | 1.784e-08 | 9.0807e-10 | 2.2294e-09 | 1.0731e-09 | 6.932e-11 | 48242.156
138265.781 | 1.4559e-08 | 2.034e-08 | 4.8101e-10 | 2.1575e-08 | 1.8191e-08 | 9.1675e-10 | 2.2752e-09 | 1.0732e-09 | 6.935e-11 | 48254.312
138277.953 | 1.4683e-08 | 2.0302e-08 | 4.7988e-10 | 2.1366e-08 | 1.7705e-08 | 9.2889e-10 | 2.2387e-09 | 1.0746e-09 | 6.8497e-11 | 48266.484
138290.125 | 1.4601e-08 | 2.0412e-08 | 4.8478e-10 | 2.1806e-08 | 1.8033e-08 | 9.1985e-10 | 2.2622e-09 | 1.0787e-09 | 6.885e-11 | 48278.656
138302.281 | 1.4708e-08 | 2.0456e-08 | 4.8281e-10 | 2.1391e-08 | 1.7784e-08 | 9.18e-10 | 2.2826e-09 | 1.0734e-09 | 6.9216e-11 | 48290.812
138314.453 | 1.4697e-08 | 2.0269e-08 | 4.7844e-10 | 2.1228e-08 | 1.7664e-08 | 9.1001e-10 | 2.2457e-09 | 1.0558e-09 | 6.8827e-11 | 48302.984
138326.625 | 1.4588e-08 | 2.0278e-08 | 4.8427e-10 | 2.1461e-08 | 1.7704e-08 | 9.0832e-10 | 2.2564e-09 | 1.0696e-09 | 6.8275e-11 | 48315.156
138338.797 | 1.4691e-08 | 2.0262e-08 | 4.7699e-10 | 2.1112e-08 | 1.8028e-08 | 9.1729e-10 | 2.266e-09 | 1.086e-09 | 6.882e-11 | 48327.328
138350.953 | 1.4666e-08 | 2.0278e-08 | 4.8259e-10 | 2.1405e-08 | 1.7779e-08 | 9.129e-10 | 2.233e-09 | 1.0607e-09 | 6.8878e-11 | 48339.484
138363.125 | 1.4686e-08 | 2.0111e-08 | 4.7676e-10 | 2.1483e-08 | 1.7824e-08 | 9.1599e-10 | 2.2454e-09 | 1.0835e-09 | 6.8536e-11 | 48351.656
138375.297 | 1.4706e-08 | 2.02e-08 | 4.8182e-10 | 2.1577e-08 | 1.7699e-08 | 9.11e-10 | 2.2679e-09 | 1.082e-09 | 6.8305e-11 | 48363.828
138387.453 | 1.4586e-08 | 2.0256e-08 | 4.829e-10 | 2.1517e-08 | 1.7792e-08 | 9.1667e-10 | 2.2675e-09 | 1.0792e-09 | 6.8863e-11 | 48375.984
138399.625 | 1.4548e-08 | 1.9997e-08 | 4.8199e-10 | 2.1538e-08 | 1.7863e-08 | 9.1638e-10 | 2.251e-09 | 1.081e-09 | 6.8766e-11 | 48388.156
138411.797 | 1.458e-08 | 2.0345e-08 | 4.7894e-10 | 2.1604e-08 | 1.8011e-08 | 9.1044e-10 | 2.2457e-09 | 1.0738e-09 | 6.8661e-11 | 48400.328
138423.953 | 1.4472e-08 | 2.0368e-08 | 4.7687e-10 | 2.16e-08 | 1.7897e-08 | 9.1509e-10 | 2.2484e-09 | 1.07e-09 | 6.8672e-11 | 48412.484
138436.125 | 1.4438e-08 | 2.0093e-08 | 4.6885e-10 | 2.137e-08 | 1.7676e-08 | 9.0167e-10 | 2.2418e-09 | 1.0813e-09 | 6.8544e-11 | 48424.656
138448.297 | 1.4859e-08 | 2.0397e-08 | 4.7735e-10 | 2.1241e-08 | 1.7835e-08 | 9.1033e-10 | 2.2535e-09 | 1.0859e-09 | 6.9283e-11 | 48436.828
138460.453 | 1.4507e-08 | 2.0259e-08 | 4.8198e-10 | 2.1514e-08 | 1.7701e-08 | 9.0602e-10 | 2.2528e-09 | 1.0733e-09 | 6.9008e-11 | 48448.984
138472.625 | 1.4751e-08 | 2.0222e-08 | 4.7096e-10 | 2.1441e-08 | 1.7625e-08 | 9.0652e-10 | 2.2512e-09 | 1.0603e-09 | 6.8098e-11 | 48461.156
138484.797 | 1.4519e-08 | 2.0126e-08 | 4.7434e-10 | 2.1413e-08 | 1.7741e-08 | 9.0084e-10 | 2.2339e-09 | 1.061e-09 | 6.7985e-11 | 48473.328
138496.969 | 1.4521e-08 | 2.0222e-08 | 4.6947e-10 | 2.1251e-08 | 1.7544e-08 | 9.006e-10 | 2.2308e-09 | 1.0549e-09 | 6.7186e-11 | 48485.5
138509.125 | 1.4567e-08 | 1.9951e-08 | 4.6995e-10 | 2.1244e-08 | 1.7729e-08 | 8.9937e-10 | 2.2189e-09 | 1.0535e-09 | 6.6757e-11 | 48497.656
138521.297 | 1.4587e-08 | 2.0026e-08 | 4.6093e-10 | 2.1294e-08 | 1.7707e-08 | 9.0202e-10 | 2.1973e-09 | 1.037e-09 | 6.7355e-11 | 48509.828
138533.469 | 1.4674e-08 | 1.9895e-08 | 4.6093e-10 | 2.0969e-08 | 1.7351e-08 | 8.9144e-10 | 2.2054e-09 | 1.0474e-09 | 6.7636e-11 | 48522
138545.625 | 1.4513e-08 | 2.0146e-08 | 4.6448e-10 | 2.094e-08 | 1.7566e-08 | 9.0169e-10 | 2.2223e-09 | 1.0559e-09 | 6.7164e-11 | 48534.156
138557.797 | 1.449e-08 | 2.01e-08 | 4.6977e-10 | 2.1124e-08 | 1.7526e-08 | 9.0345e-10 | 2.227e-09 | 1.0575e-09 | 6.7681e-11 | 48546.328
138569.969 | 1.4375e-08 | 2.0222e-08 | 4.6994e-10 | 2.0946e-08 | 1.7494e-08 | 9.0882e-10 | 2.215e-09 | 1.0628e-09 | 6.8632e-11 | 48558.5
138582.125 | 1.4414e-08 | 1.9997e-08 | 4.6712e-10 | 2.1114e-08 | 1.7552e-08 | 8.9618e-10 | 2.2289e-09 | 1.0777e-09 | 6.9055e-11 | 48570.656
138594.297 | 1.4331e-08 | 2.0163e-08 | 4.6917e-10 | 2.107e-08 | 1.7408e-08 | 8.9655e-10 | 2.2203e-09 | 1.0596e-09 | 6.8372e-11 | 48582.828
138606.469 | 1.4434e-08 | 2.025e-08 | 4.6869e-10 | 2.1279e-08 | 1.7485e-08 | 9.0302e-10 | 2.2094e-09 | 1.0544e-09 | 6.7289e-11 | 48595
138618.625 | 1.4454e-08 | 1.9717e-08 | 4.6559e-10 | 2.1263e-08 | 1.752e-08 | 9.0466e-10 | 2.2341e-09 | 1.0659e-09 | 6.7315e-11 | 48607.156
138630.797 | 1.4338e-08 | 1.9964e-08 | 4.6575e-10 | 2.1066e-08 | 1.7454e-08 | 8.9657e-10 | 2.2296e-09 | 1.0702e-09 | 6.8553e-11 | 48619.328
138642.969 | 1.4731e-08 | 2.0207e-08 | 4.7478e-10 | 2.1182e-08 | 1.7587e-08 | 9.0491e-10 | 2.2328e-09 | 1.0687e-09 | 6.8339e-11 | 48631.5
138655.125 | 1.4531e-08 | 2.0152e-08 | 4.7711e-10 | 2.1308e-08 | 1.7706e-08 | 9.1238e-10 | 2.2614e-09 | 1.0783e-09 | 6.8448e-11 | 48643.656
138667.297 | 1.4474e-08 | 2.048e-08 | 4.7389e-10 | 2.1405e-08 | 1.781e-08 | 9.1357e-10 | 2.2285e-09 | 1.0669e-09 | 6.8082e-11 | 48655.828
138679.469 | 1.4455e-08 | 2.025e-08 | 4.7454e-10 | 2.1188e-08 | 1.7668e-08 | 9.0493e-10 | 2.2242e-09 | 1.0483e-09 | 6.7569e-11 | 48668
138691.641 | 1.4536e-08 | 2.0123e-08 | 4.7164e-10 | 2.1066e-08 | 1.7562e-08 | 8.9977e-10 | 2.2356e-09 | 1.0607e-09 | 6.7913e-11 | 48680.172
138703.797 | 1.4251e-08 | 1.9962e-08 | 4.6839e-10 | 2.1197e-08 | 1.7495e-08 | 8.9275e-10 | 2.2182e-09 | 1.0645e-09 | 6.8169e-11 | 48692.328
138715.969 | 1.4368e-08 | 2.0105e-08 | 4.6951e-10 | 2.1102e-08 | 1.765e-08 | 9.0355e-10 | 2.2248e-09 | 1.0632e-09 | 6.7883e-11 | 48704.5
138728.141 | 1.4339e-08 | 1.9931e-08 | 4.7597e-10 | 2.0986e-08 | 1.7537e-08 | 9.0282e-10 | 2.2164e-09 | 1.0566e-09 | 6.7765e-11 | 48716.672
138740.297 | 1.4296e-08 | 1.9945e-08 | 4.7043e-10 | 2.1124e-08 | 1.7652e-08 | 8.8908e-10 | 2.1995e-09 | 1.0546e-09 | 6.7113e-11 | 48728.828
138752.469 | 1.4302e-08 | 1.978e-08 | 4.6609e-10 | 2.1134e-08 | 1.75e-08 | 8.8711e-10 | 2.209e-09 | 1.044e-09 | 6.7668e-11 | 48741
138764.641 | 1.4182e-08 | 2.0112e-08 | 4.6574e-10 | 2.0887e-08 | 1.7312e-08 | 8.889e-10 | 2.1877e-09 | 1.0437e-09 | 6.7397e-11 | 48753.172
138776.797 | 1.4634e-08 | 2.0095e-08 | 4.678e-10 | 2.1026e-08 | 1.7554e-08 | 8.9879e-10 | 2.2138e-09 | 1.0483e-09 | 6.7381e-11 | 48765.328
138788.969 | 1.438e-08 | 2.0147e-08 | 4.6871e-10 | 2.1141e-08 | 1.7552e-08 | 8.9872e-10 | 2.1947e-09 | 1.052e-09 | 6.7114e-11 | 48777.5
138801.141 | 1.4345e-08 | 2.0204e-08 | 4.6697e-10 | 2.1074e-08 | 1.7351e-08 | 8.9954e-10 | 2.2206e-09 | 1.0518e-09 | 6.7424e-11 | 48789.672
138813.297 | 1.4368e-08 | 2.0223e-08 | 4.688e-10 | 2.0946e-08 | 1.7366e-08 | 8.9531e-10 | 2.214e-09 | 1.0721e-09 | 6.6661e-11 | 48801.828
138825.469 | 1.4752e-08 | 2.0088e-08 | 4.6573e-10 | 2.0957e-08 | 1.7555e-08 | 8.9484e-10 | 2.1973e-09 | 1.0627e-09 | 6.7331e-11 | 48814
138837.641 | 1.4413e-08 | 2.0101e-08 | 4.6783e-10 | 2.1213e-08 | 1.7471e-08 | 9.0143e-10 | 2.1974e-09 | 1.0557e-09 | 6.8237e-11 | 48826.172
138849.797 | 1.4451e-08 | 2.0157e-08 | 4.6074e-10 | 2.1027e-08 | 1.7423e-08 | 8.9444e-10 | 2.188e-09 | 1.0453e-09 | 6.7848e-11 | 48838.328
138861.969 | 1.4457e-08 | 2.0174e-08 | 4.696e-10 | 2.1237e-08 | 1.7583e-08 | 8.8996e-10 | 2.2061e-09 | 1.0563e-09 | 6.7044e-11 | 48850.5
138874.141 | 1.4456e-08 | 2.0329e-08 | 4.6835e-10 | 2.1115e-08 | 1.7836e-08 | 9.0637e-10 | 2.2131e-09 | 1.0661e-09 | 6.7463e-11 | 48862.672
138886.313 | 1.4417e-08 | 2.0033e-08 | 4.6463e-10 | 2.1128e-08 | 1.7657e-08 | 8.963e-10 | 2.2311e-09 | 1.0694e-09 | 6.8404e-11 | 48874.844
138898.469 | 1.4383e-08 | 1.9904e-08 | 4.6611e-10 | 2.104e-08 | 1.7371e-08 | 8.9649e-10 | 2.2246e-09 | 1.0603e-09 | 6.7741e-11 | 48887
138910.641 | 1.4479e-08 | 1.9968e-08 | 4.6139e-10 | 2.1164e-08 | 1.743e-08 | 9.006e-10 | 2.216e-09 | 1.0669e-09 | 6.7443e-11 | 48899.172
138922.813 | 1.4297e-08 | 2.0395e-08 | 4.6426e-10 | 2.1326e-08 | 1.7414e-08 | 8.972e-10 | 2.2233e-09 | 1.0692e-09 | 6.8066e-11 | 48911.344
138934.969 | 1.4296e-08 | 2.0016e-08 | 4.6911e-10 | 2.1256e-08 | 1.7504e-08 | 8.9219e-10 | 2.2504e-09 | 1.059e-09 | 6.7374e-11 | 48923.5
138947.141 | 1.4304e-08 | 2.0055e-08 | 4.6336e-10 | 2.1314e-08 | 1.7599e-08 | 9.0777e-10 | 2.2343e-09 | 1.0686e-09 | 6.8297e-11 | 48935.672
138959.313 | 1.4657e-08 | 2.0082e-08 | 4.7344e-10 | 2.137e-08 | 1.7794e-08 | 9.0005e-10 | 2.2207e-09 | 1.0734e-09 | 6.8383e-11 | 48947.844
138971.469 | 1.4493e-08 | 2.0306e-08 | 4.7044e-10 | 2.1125e-08 | 1.7738e-08 | 9.0948e-10 | 2.2365e-09 | 1.0598e-09 | 6.895e-11 | 48960
138983.641 | 1.474e-08 | 2.0339e-08 | 4.7964e-10 | 2.1401e-08 | 1.759e-08 | 9.0935e-10 | 2.2655e-09 | 1.0712e-09 | 6.8992e-11 | 48972.172
138995.813 | 1.4806e-08 | 2.022e-08 | 4.7157e-10 | 2.1292e-08 | 1.7744e-08 | 9.0229e-10 | 2.2184e-09 | 1.0544e-09 | 6.7831e-11 | 48984.344
139007.969 | 1.4536e-08 | 1.9913e-08 | 4.7507e-10 | 2.119e-08 | 1.7788e-08 | 9.0779e-10 | 2.206e-09 | 1.0639e-09 | 6.8535e-11 | 48996.5
139020.141 | 1.4615e-08 | 2.0242e-08 | 4.7211e-10 | 2.1078e-08 | 1.7539e-08 | 9.0265e-10 | 2.2229e-09 | 1.0781e-09 | 6.8084e-11 | 49008.672
139032.313 | 1.4724e-08 | 2e-08 | 4.7506e-10 | 2.139e-08 | 1.7674e-08 | 9.0395e-10 | 2.2316e-09 | 1.0586e-09 | 6.8176e-11 | 49020.844
139044.469 | 1.4508e-08 | 2.0146e-08 | 4.7584e-10 | 2.1273e-08 | 1.7777e-08 | 9.0433e-10 | 2.2069e-09 | 1.0731e-09 | 6.7735e-11 | 49033
139056.641 | 1.4504e-08 | 2.0109e-08 | 4.7344e-10 | 2.1237e-08 | 1.7581e-08 | 8.9408e-10 | 2.2123e-09 | 1.0632e-09 | 6.8945e-11 | 49045.172
139068.813 | 1.4717e-08 | 2.037e-08 | 4.7411e-10 | 2.1252e-08 | 1.7632e-08 | 8.9774e-10 | 2.2123e-09 | 1.0646e-09 | 6.8168e-11 | 49057.344
139080.984 | 1.4624e-08 | 2.0262e-08 | 4.7505e-10 | 2.1278e-08 | 1.7657e-08 | 9.0245e-10 | 2.2172e-09 | 1.0721e-09 | 6.8963e-11 | 49069.515
139093.141 | 1.4678e-08 | 2.0323e-08 | 4.7551e-10 | 2.1497e-08 | 1.7678e-08 | 9.0202e-10 | 2.2078e-09 | 1.0586e-09 | 6.7101e-11 | 49081.672
139105.313 | 1.4533e-08 | 2.0121e-08 | 4.7129e-10 | 2.1175e-08 | 1.7696e-08 | 9.0335e-10 | 2.2253e-09 | 1.0534e-09 | 6.7817e-11 | 49093.844
139117.484 | 1.4595e-08 | 1.997e-08 | 4.7027e-10 | 2.1054e-08 | 1.7528e-08 | 8.9456e-10 | 2.2042e-09 | 1.047e-09 | 6.8206e-11 | 49106.015
139129.641 | 1.4319e-08 | 1.9775e-08 | 4.6507e-10 | 2.108e-08 | 1.7542e-08 | 8.9727e-10 | 2.1893e-09 | 1.0418e-09 | 6.7109e-11 | 49118.172
139141.813 | 1.4372e-08 | 1.9959e-08 | 4.6487e-10 | 2.0832e-08 | 1.7824e-08 | 8.9655e-10 | 2.2095e-09 | 1.0515e-09 | 6.6916e-11 | 49130.344
139153.984 | 1.4404e-08 | 2.0134e-08 | 4.5748e-10 | 2.1053e-08 | 1.7397e-08 | 8.9045e-10 | 2.1914e-09 | 1.0456e-09 | 6.6631e-11 | 49142.515
139166.141 | 1.4487e-08 | 1.9984e-08 | 4.6319e-10 | 2.0952e-08 | 1.7553e-08 | 9.0554e-10 | 2.2272e-09 | 1.0672e-09 | 6.7517e-11 | 49154.672
139178.313 | 1.4362e-08 | 2.0087e-08 | 4.6585e-10 | 2.1091e-08 | 1.7611e-08 | 8.9591e-10 | 2.1962e-09 | 1.0484e-09 | 6.7201e-11 | 49166.844
139190.484 | 1.4484e-08 | 2.0436e-08 | 4.6638e-10 | 2.1017e-08 | 1.7674e-08 | 8.953e-10 | 2.189e-09 | 1.0561e-09 | 6.7265e-11 | 49179.015
139202.641 | 1.4539e-08 | 1.9908e-08 | 4.6509e-10 | 2.1028e-08 | 1.7533e-08 | 8.9635e-10 | 2.193e-09 | 1.0543e-09 | 6.7251e-11 | 49191.172
139214.813 | 1.4337e-08 | 2.0222e-08 | 4.6129e-10 | 2.092e-08 | 1.7545e-08 | 8.949e-10 | 2.2057e-09 | 1.0602e-09 | 6.74e-11 | 49203.344
139226.984 | 1.4445e-08 | 2.0069e-08 | 4.6686e-10 | 2.1216e-08 | 1.7682e-08 | 9.0559e-10 | 2.2241e-09 | 1.0701e-09 | 6.8069e-11 | 49215.515
139239.141 | 1.462e-08 | 2.0315e-08 | 4.6876e-10 | 2.1059e-08 | 1.7855e-08 | 9.027e-10 | 2.1935e-09 | 1.0825e-09 | 6.8294e-11 | 49227.672
139251.313 | 1.4619e-08 | 2.0336e-08 | 4.757e-10 | 2.1337e-08 | 1.8218e-08 | 9.2646e-10 | 2.251e-09 | 1.062e-09 | 6.9e-11 | 49239.844
139263.484 | 1.4634e-08 | 2.0302e-08 | 4.8055e-10 | 2.167e-08 | 1.7906e-08 | 9.0469e-10 | 2.2459e-09 | 1.0732e-09 | 6.8433e-11 | 49252.015
139275.656 | 1.4741e-08 | 2.0493e-08 | 4.7838e-10 | 2.1526e-08 | 1.8094e-08 | 9.0838e-10 | 2.2307e-09 | 1.0605e-09 | 6.9283e-11 | 49264.187
139287.813 | 1.4693e-08 | 2.0194e-08 | 4.7947e-10 | 2.1415e-08 | 1.7822e-08 | 9.0972e-10 | 2.2181e-09 | 1.0586e-09 | 6.8376e-11 | 49276.344
139299.984 | 1.459e-08 | 1.9983e-08 | 4.6772e-10 | 2.1178e-08 | 1.7821e-08 | 8.9539e-10 | 2.1899e-09 | 1.0501e-09 | 6.782e-11 | 49288.515
139312.156 | 1.4415e-08 | 2.0206e-08 | 4.6813e-10 | 2.1011e-08 | 1.7668e-08 | 8.8945e-10 | 2.1642e-09 | 1.0448e-09 | 6.8186e-11 | 49300.687
139324.313 | 1.4478e-08 | 1.9936e-08 | 4.6843e-10 | 2.0917e-08 | 1.766e-08 | 8.9712e-10 | 2.1915e-09 | 1.0378e-09 | 6.7803e-11 | 49312.844
139336.484 | 1.4736e-08 | 2.0097e-08 | 4.6338e-10 | 2.0703e-08 | 1.7479e-08 | 8.839e-10 | 2.1831e-09 | 1.05e-09 | 6.6861e-11 | 49325.015
139348.656 | 1.4417e-08 | 2.0091e-08 | 4.6384e-10 | 2.066e-08 | 1.7506e-08 | 8.8664e-10 | 2.1837e-09 | 1.0327e-09 | 6.5941e-11 | 49337.187
139360.813 | 1.4302e-08 | 1.9749e-08 | 4.5941e-10 | 2.0849e-08 | 1.7476e-08 | 8.8659e-10 | 2.166e-09 | 1.0238e-09 | 6.656e-11 | 49349.344
139372.984 | 1.4409e-08 | 1.9851e-08 | 4.6069e-10 | 2.0742e-08 | 1.7548e-08 | 8.8839e-10 | 2.1878e-09 | 1.0327e-09 | 6.6497e-11 | 49361.515
139385.156 | 1.4364e-08 | 1.9829e-08 | 4.6124e-10 | 2.0673e-08 | 1.7381e-08 | 8.8669e-10 | 2.1677e-09 | 1.0154e-09 | 6.5665e-11 | 49373.687
139397.313 | 1.4191e-08 | 1.9784e-08 | 4.5945e-10 | 2.0569e-08 | 1.7534e-08 | 8.838e-10 | 2.1853e-09 | 1.0433e-09 | 6.6195e-11 | 49385.844
139409.484 | 1.4392e-08 | 1.9817e-08 | 4.6868e-10 | 2.0712e-08 | 1.7536e-08 | 8.8351e-10 | 2.1843e-09 | 1.0464e-09 | 6.6806e-11 | 49398.015
139421.656 | 1.4491e-08 | 1.975e-08 | 4.6414e-10 | 2.0978e-08 | 1.7539e-08 | 8.8676e-10 | 2.1824e-09 | 1.0441e-09 | 6.6892e-11 | 49410.187
139433.813 | 1.441e-08 | 1.9801e-08 | 4.6179e-10 | 2.0845e-08 | 1.7439e-08 | 8.8437e-10 | 2.1892e-09 | 1.0461e-09 | 6.7099e-11 | 49422.344
139445.984 | 1.4394e-08 | 1.973e-08 | 4.6473e-10 | 2.071e-08 | 1.7467e-08 | 8.8217e-10 | 2.1958e-09 | 1.0458e-09 | 6.6182e-11 | 49434.515
139458.156 | 1.4392e-08 | 1.996e-08 | 4.6334e-10 | 2.0688e-08 | 1.7496e-08 | 8.8462e-10 | 2.2069e-09 | 1.0311e-09 | 6.6436e-11 | 49446.687
139470.328 | 1.4289e-08 | 1.9765e-08 | 4.5972e-10 | 2.0665e-08 | 1.7063e-08 | 8.7434e-10 | 2.1551e-09 | 1.0258e-09 | 6.6033e-11 | 49458.859
139482.484 | 1.4007e-08 | 1.9578e-08 | 4.4977e-10 | 2.0488e-08 | 1.7252e-08 | 8.7706e-10 | 2.1481e-09 | 1.0289e-09 | 6.5946e-11 | 49471.015
139494.656 | 1.4294e-08 | 1.9705e-08 | 4.6718e-10 | 2.0721e-08 | 1.7452e-08 | 8.8576e-10 | 2.1547e-09 | 1.0299e-09 | 6.6292e-11 | 49483.187
139506.828 | 1.4313e-08 | 1.9874e-08 | 4.6611e-10 | 2.0764e-08 | 1.7446e-08 | 8.7956e-10 | 2.1552e-09 | 1.039e-09 | 6.6467e-11 | 49495.359
139518.984 | 1.4379e-08 | 1.9731e-08 | 4.6168e-10 | 2.065e-08 | 1.7351e-08 | 8.7774e-10 | 2.1618e-09 | 1.0258e-09 | 6.612e-11 | 49507.515
139531.156 | 1.4214e-08 | 1.9772e-08 | 4.5914e-10 | 2.0748e-08 | 1.7413e-08 | 8.8764e-10 | 2.1472e-09 | 1.0261e-09 | 6.4964e-11 | 49519.687
139543.328 | 1.442e-08 | 1.9667e-08 | 4.6053e-10 | 2.0594e-08 | 1.7381e-08 | 8.718e-10 | 2.1278e-09 | 1.0245e-09 | 6.5923e-11 | 49531.859
139555.484 | 1.4273e-08 | 1.9776e-08 | 4.5203e-10 | 2.0517e-08 | 1.7464e-08 | 8.6843e-10 | 2.1524e-09 | 1.0335e-09 | 6.5768e-11 | 49544.015
139567.656 | 1.4501e-08 | 1.9806e-08 | 4.5523e-10 | 2.067e-08 | 1.7264e-08 | 8.7496e-10 | 2.1521e-09 | 1.038e-09 | 6.6681e-11 | 49556.187
139579.828 | 1.4458e-08 | 1.9597e-08 | 4.5986e-10 | 2.0551e-08 | 1.7378e-08 | 8.8258e-10 | 2.1684e-09 | 1.0346e-09 | 6.7216e-11 | 49568.359
139591.984 | 1.4535e-08 | 1.9857e-08 | 4.6085e-10 | 2.0778e-08 | 1.7328e-08 | 8.7993e-10 | 2.1664e-09 | 1.0347e-09 | 6.7284e-11 | 49580.515
139604.156 | 1.4288e-08 | 1.9897e-08 | 4.6655e-10 | 2.0634e-08 | 1.7341e-08 | 8.8315e-10 | 2.1798e-09 | 1.0377e-09 | 6.7394e-11 | 49592.687
139616.328 | 1.4281e-08 | 1.975e-08 | 4.6545e-10 | 2.1029e-08 | 1.7445e-08 | 8.8074e-10 | 2.1858e-09 | 1.0363e-09 | 6.7619e-11 | 49604.859
139628.484 | 1.4629e-08 | 1.9521e-08 | 4.6296e-10 | 2.0776e-08 | 1.7451e-08 | 8.7473e-10 | 2.1494e-09 | 1.0278e-09 | 6.6414e-11 | 49617.015
139640.656 | 1.4591e-08 | 1.9961e-08 | 4.6071e-10 | 2.0599e-08 | 1.732e-08 | 8.7251e-10 | 2.134e-09 | 1.0267e-09 | 6.5752e-11 | 49629.187
139652.828 | 1.4285e-08 | 1.9708e-08 | 4.5958e-10 | 2.0526e-08 | 1.7252e-08 | 8.6825e-10 | 2.1762e-09 | 1.0146e-09 | 6.6119e-11 | 49641.359
139665 | 1.4178e-08 | 1.9529e-08 | 4.6025e-10 | 2.0684e-08 | 1.7243e-08 | 8.734e-10 | 2.1406e-09 | 1.0198e-09 | 6.5393e-11 | 49653.531
139677.156 | 1.417e-08 | 1.9565e-08 | 4.5979e-10 | 2.0527e-08 | 1.7208e-08 | 8.6223e-10 | 2.1444e-09 | 1.0332e-09 | 6.5127e-11 | 49665.687
139689.328 | 1.4621e-08 | 1.9833e-08 | 4.6558e-10 | 2.0532e-08 | 1.7271e-08 | 8.7769e-10 | 2.1758e-09 | 1.0352e-09 | 6.6434e-11 | 49677.859
139701.5 | 1.4184e-08 | 1.9795e-08 | 4.6385e-10 | 2.0721e-08 | 1.738e-08 | 8.792e-10 | 2.1601e-09 | 1.0353e-09 | 6.7168e-11 | 49690.031
139713.656 | 1.443e-08 | 1.9894e-08 | 4.669e-10 | 2.0686e-08 | 1.7504e-08 | 8.7922e-10 | 2.1693e-09 | 1.0496e-09 | 6.6609e-11 | 49702.187
139725.828 | 1.4388e-08 | 1.9845e-08 | 4.6277e-10 | 2.1085e-08 | 1.7547e-08 | 8.8731e-10 | 2.1831e-09 | 1.0397e-09 | 6.6285e-11 | 49714.359
139738 | 1.4284e-08 | 1.9826e-08 | 4.6559e-10 | 2.0761e-08 | 1.7624e-08 | 8.779e-10 | 2.1838e-09 | 1.0342e-09 | 6.7051e-11 | 49726.531
139750.156 | 1.4344e-08 | 1.9788e-08 | 4.577e-10 | 2.0413e-08 | 1.748e-08 | 8.7744e-10 | 2.1676e-09 | 1.0262e-09 | 6.6474e-11 | 49738.687
139762.328 | 1.4354e-08 | 1.967e-08 | 4.5903e-10 | 2.0675e-08 | 1.7273e-08 | 8.7359e-10 | 2.1382e-09 | 1.0269e-09 | 6.5484e-11 | 49750.859
139774.5 | 1.4139e-08 | 1.9771e-08 | 4.5874e-10 | 2.0399e-08 | 1.7218e-08 | 8.6506e-10 | 2.1036e-09 | 1.0104e-09 | 6.5609e-11 | 49763.031
139786.656 | 1.4367e-08 | 1.9393e-08 | 4.4877e-10 | 2.0447e-08 | 1.7448e-08 | 8.6761e-10 | 2.1341e-09 | 1.0051e-09 | 6.5839e-11 | 49775.187
139798.828 | 1.432e-08 | 1.944e-08 | 4.5266e-10 | 2.0684e-08 | 1.7303e-08 | 8.6268e-10 | 2.1342e-09 | 1.0135e-09 | 6.5943e-11 | 49787.359
139811 | 1.4359e-08 | 1.9895e-08 | 4.5354e-10 | 2.0423e-08 | 1.7204e-08 | 8.6279e-10 | 2.1434e-09 | 1.0197e-09 | 6.5784e-11 | 49799.531
139823.156 | 1.4199e-08 | 1.9734e-08 | 4.5307e-10 | 2.0598e-08 | 1.7278e-08 | 8.7212e-10 | 2.1469e-09 | 1.0164e-09 | 6.5552e-11 | 49811.687
139835.328 | 1.4182e-08 | 1.9566e-08 | 4.4899e-10 | 2.0587e-08 | 1.7252e-08 | 8.6266e-10 | 2.1425e-09 | 1.0169e-09 | 6.5525e-11 | 49823.859
139847.5 | 1.4222e-08 | 1.9555e-08 | 4.5069e-10 | 2.051e-08 | 1.7176e-08 | 8.6664e-10 | 2.1091e-09 | 1.0229e-09 | 6.4827e-11 | 49836.031
139859.672 | 1.4435e-08 | 1.9481e-08 | 4.5655e-10 | 2.0679e-08 | 1.7251e-08 | 8.7617e-10 | 2.1542e-09 | 1.0307e-09 | 6.6917e-11 | 49848.203
139871.828 | 1.4341e-08 | 1.9758e-08 | 4.6073e-10 | 2.0719e-08 | 1.7645e-08 | 8.7901e-10 | 2.1999e-09 | 1.0346e-09 | 6.6875e-11 | 49860.359
139884 | 1.4737e-08 | 2.0051e-08 | 4.671e-10 | 2.0943e-08 | 1.7601e-08 | 8.813e-10 | 2.1991e-09 | 1.0486e-09 | 6.6924e-11 | 49872.531
139896.172 | 1.4602e-08 | 2.0179e-08 | 4.656e-10 | 2.0965e-08 | 1.76e-08 | 8.8109e-10 | 2.1775e-09 | 1.0375e-09 | 6.7476e-11 | 49884.703
139908.328 | 1.4576e-08 | 2.0057e-08 | 4.7073e-10 | 2.0701e-08 | 1.7417e-08 | 8.8523e-10 | 2.1703e-09 | 1.0465e-09 | 6.6487e-11 | 49896.859
139920.5 | 1.434e-08 | 1.9797e-08 | 4.7041e-10 | 2.0604e-08 | 1.7492e-08 | 8.7984e-10 | 2.1815e-09 | 1.0514e-09 | 6.8046e-11 | 49909.031
139932.672 | 1.4436e-08 | 1.9815e-08 | 4.665e-10 | 2.0767e-08 | 1.7558e-08 | 8.9005e-10 | 2.188e-09 | 1.0539e-09 | 6.6675e-11 | 49921.203
139944.828 | 1.4547e-08 | 1.9979e-08 | 4.6857e-10 | 2.0749e-08 | 1.7437e-08 | 8.821e-10 | 2.1619e-09 | 1.0329e-09 | 6.6907e-11 | 49933.359
139957 | 1.4264e-08 | 2.0036e-08 | 4.6814e-10 | 2.0779e-08 | 1.7566e-08 | 8.7697e-10 | 2.1924e-09 | 1.0524e-09 | 6.7765e-11 | 49945.531
139969.172 | 1.4382e-08 | 1.9956e-08 | 4.6696e-10 | 2.1045e-08 | 1.7628e-08 | 8.8115e-10 | 2.1774e-09 | 1.0334e-09 | 6.7503e-11 | 49957.703
139981.328 | 1.4394e-08 | 1.9872e-08 | 4.6638e-10 | 2.0882e-08 | 1.7326e-08 | 8.8583e-10 | 2.2086e-09 | 1.0419e-09 | 6.6767e-11 | 49969.859
139993.5 | 1.4469e-08 | 1.9788e-08 | 4.6243e-10 | 2.0984e-08 | 1.7315e-08 | 8.9292e-10 | 2.18e-09 | 1.0382e-09 | 6.7746e-11 | 49982.031
140005.672 | 1.4498e-08 | 1.9983e-08 | 4.658e-10 | 2.0866e-08 | 1.7609e-08 | 8.7241e-10 | 2.166e-09 | 1.0273e-09 | 6.6707e-11 | 49994.203
140017.844 | 1.4479e-08 | 1.9983e-08 | 4.6243e-10 | 2.0641e-08 | 1.752e-08 | 8.9107e-10 | 2.1543e-09 | 1.034e-09 | 6.6681e-11 | 50006.375
140030 | 1.4526e-08 | 1.9996e-08 | 4.6589e-10 | 2.0751e-08 | 1.7396e-08 | 8.7886e-10 | 2.1648e-09 | 1.039e-09 | 6.5957e-11 | 50018.531
140042.172 | 1.4429e-08 | 2.0043e-08 | 4.7057e-10 | 2.092e-08 | 1.763e-08 | 8.8659e-10 | 2.1809e-09 | 1.0503e-09 | 6.7511e-11 | 50030.703
140054.344 | 1.4537e-08 | 2.0035e-08 | 4.669e-10 | 2.0576e-08 | 1.7549e-08 | 8.7798e-10 | 2.1707e-09 | 1.0485e-09 | 6.7461e-11 | 50042.875
140066.5 | 1.4421e-08 | 2.0118e-08 | 4.6573e-10 | 2.0789e-08 | 1.7677e-08 | 8.7772e-10 | 2.2163e-09 | 1.0419e-09 | 6.725e-11 | 50055.031
140078.672 | 1.4386e-08 | 1.994e-08 | 4.6556e-10 | 2.0778e-08 | 1.7608e-08 | 8.8085e-10 | 2.2169e-09 | 1.0394e-09 | 6.7427e-11 | 50067.203
140090.844 | 1.4504e-08 | 2.0121e-08 | 4.6957e-10 | 2.0995e-08 | 1.758e-08 | 8.8653e-10 | 2.1869e-09 | 1.0483e-09 | 6.6613e-11 | 50079.375
140103 | 1.4307e-08 | 2.0169e-08 | 4.6117e-10 | 2.0877e-08 | 1.756e-08 | 8.7772e-10 | 2.1849e-09 | 1.0371e-09 | 6.7213e-11 | 50091.531
140115.172 | 1.4505e-08 | 1.9849e-08 | 4.6683e-10 | 2.0854e-08 | 1.7424e-08 | 8.7738e-10 | 2.1905e-09 | 1.0358e-09 | 6.6899e-11 | 50103.703
140127.344 | 1.4525e-08 | 1.9968e-08 | 4.6756e-10 | 2.0991e-08 | 1.7214e-08 | 8.8871e-10 | 2.1784e-09 | 1.0392e-09 | 6.6374e-11 | 50115.875
140139.5 | 1.4483e-08 | 2.0006e-08 | 4.6304e-10 | 2.1053e-08 | 1.7445e-08 | 8.8325e-10 | 2.1863e-09 | 1.0503e-09 | 6.7569e-11 | 50128.031
140151.672 | 1.4189e-08 | 2.0114e-08 | 4.7059e-10 | 2.1042e-08 | 1.7724e-08 | 8.8081e-10 | 2.1719e-09 | 1.0615e-09 | 6.7055e-11 | 50140.203
140163.844 | 1.4486e-08 | 1.9795e-08 | 4.6811e-10 | 2.0817e-08 | 1.7672e-08 | 8.8284e-10 | 2.1533e-09 | 1.043e-09 | 6.6797e-11 | 50152.375
140176 | 1.4474e-08 | 1.984e-08 | 4.6412e-10 | 2.0652e-08 | 1.7616e-08 | 8.8113e-10 | 2.1829e-09 | 1.0351e-09 | 6.7417e-11 | 50164.531
140188.172 | 1.4474e-08 | 2.0252e-08 | 4.6775e-10 | 2.0947e-08 | 1.7666e-08 | 8.9331e-10 | 2.2046e-09 | 1.0547e-09 | 6.6615e-11 | 50176.703
140200.344 | 1.4524e-08 | 2.0077e-08 | 4.6589e-10 | 2.0791e-08 | 1.7632e-08 | 8.925e-10 | 2.2055e-09 | 1.0492e-09 | 6.7725e-11 | 50188.875
140212.516 | 1.4637e-08 | 2.0191e-08 | 4.7305e-10 | 2.0978e-08 | 1.776e-08 | 8.8575e-10 | 2.2047e-09 | 1.0534e-09 | 6.8202e-11 | 50201.047
140224.672 | 1.4445e-08 | 2.0349e-08 | 4.6822e-10 | 2.1223e-08 | 1.7581e-08 | 8.8986e-10 | 2.2083e-09 | 1.0482e-09 | 6.7535e-11 | 50213.203
140236.844 | 1.4454e-08 | 2.0332e-08 | 4.6275e-10 | 2.0985e-08 | 1.7599e-08 | 8.905e-10 | 2.1971e-09 | 1.0422e-09 | 6.7979e-11 | 50225.375
140249.016 | 1.4598e-08 | 2.0223e-08 | 4.6822e-10 | 2.0962e-08 | 1.7676e-08 | 8.9145e-10 | 2.1977e-09 | 1.0406e-09 | 6.5185e-11 | 50237.547
140261.172 | 1.4418e-08 | 2.0006e-08 | 4.6205e-10 | 2.0675e-08 | 1.7297e-08 | 8.8031e-10 | 2.1822e-09 | 1.043e-09 | 6.7036e-11 | 50249.703
140273.344 | 1.4391e-08 | 1.997e-08 | 4.7067e-10 | 2.1172e-08 | 1.7653e-08 | 8.8646e-10 | 2.1932e-09 | 1.0438e-09 | 6.7713e-11 | 50261.875
140285.516 | 1.466e-08 | 2.006e-08 | 4.735e-10 | 2.0985e-08 | 1.7516e-08 | 8.9425e-10 | 2.1987e-09 | 1.0608e-09 | 6.7834e-11 | 50274.047
140297.672 | 1.4563e-08 | 2.015e-08 | 4.7365e-10 | 2.0865e-08 | 1.7642e-08 | 8.8667e-10 | 2.2298e-09 | 1.0487e-09 | 6.7358e-11 | 50286.203
140309.844 | 1.4575e-08 | 2.0059e-08 | 4.7031e-10 | 2.1054e-08 | 1.7811e-08 | 8.8889e-10 | 2.209e-09 | 1.0453e-09 | 6.7527e-11 | 50298.375
140322.016 | 1.4518e-08 | 2.0096e-08 | 4.6866e-10 | 2.0815e-08 | 1.7747e-08 | 8.8648e-10 | 2.1966e-09 | 1.0562e-09 | 6.719e-11 | 50310.547
140334.172 | 1.4619e-08 | 2.0077e-08 | 4.7136e-10 | 2.087e-08 | 1.7717e-08 | 8.8265e-10 | 2.1695e-09 | 1.0621e-09 | 6.8223e-11 | 50322.703
140346.344 | 1.4488e-08 | 2.0073e-08 | 4.6522e-10 | 2.1145e-08 | 1.7631e-08 | 8.9232e-10 | 2.2054e-09 | 1.043e-09 | 6.7729e-11 | 50334.875
140358.516 | 1.456e-08 | 2.0114e-08 | 4.6617e-10 | 2.0838e-08 | 1.7583e-08 | 8.816e-10 | 2.2039e-09 | 1.0519e-09 | 6.7609e-11 | 50347.047
140370.672 | 1.4538e-08 | 1.9896e-08 | 4.7173e-10 | 2.0843e-08 | 1.7524e-08 | 8.8955e-10 | 2.1936e-09 | 1.0498e-09 | 6.7747e-11 | 50359.203
140382.844 | 1.45e-08 | 2.0224e-08 | 4.655e-10 | 2.1074e-08 | 1.7508e-08 | 8.7536e-10 | 2.1925e-09 | 1.0527e-09 | 6.7197e-11 | 50371.375
140395.016 | 1.4375e-08 | 1.9977e-08 | 4.6934e-10 | 2.052e-08 | 1.774e-08 | 8.8036e-10 | 2.1993e-09 | 1.0464e-09 | 6.7067e-11 | 50383.547
140407.188 | 1.4332e-08 | 2.0067e-08 | 4.717e-10 | 2.0886e-08 | 1.7426e-08 | 8.7075e-10 | 2.1934e-09 | 1.0525e-09 | 6.7061e-11 | 50395.719
140419.344 | 1.4411e-08 | 1.9906e-08 | 4.6164e-10 | 2.0664e-08 | 1.7613e-08 | 8.9103e-10 | 2.1937e-09 | 1.0381e-09 | 6.7891e-11 | 50407.875
140431.516 | 1.4551e-08 | 1.9847e-08 | 4.6565e-10 | 2.0949e-08 | 1.7433e-08 | 8.8447e-10 | 2.1781e-09 | 1.0491e-09 | 6.7413e-11 | 50420.047
140443.688 | 1.4563e-08 | 2.0059e-08 | 4.6753e-10 | 2.1199e-08 | 1.759e-08 | 8.9146e-10 | 2.1936e-09 | 1.0527e-09 | 6.8075e-11 | 50432.219
140455.844 | 1.4543e-08 | 1.9882e-08 | 4.6817e-10 | 2.0871e-08 | 1.7595e-08 | 8.7854e-10 | 2.1779e-09 | 1.0504e-09 | 6.7258e-11 | 50444.375
140468.016 | 1.4488e-08 | 1.9908e-08 | 4.6873e-10 | 2.0636e-08 | 1.749e-08 | 8.8189e-10 | 2.1865e-09 | 1.0344e-09 | 6.7361e-11 | 50456.547
140480.188 | 1.4349e-08 | 2.0003e-08 | 4.6816e-10 | 2.0773e-08 | 1.7512e-08 | 8.7232e-10 | 2.1595e-09 | 1.0247e-09 | 6.5971e-11 | 50468.719
140492.344 | 1.4299e-08 | 1.952e-08 | 4.5841e-10 | 2.0548e-08 | 1.7241e-08 | 8.6516e-10 | 2.1688e-09 | 1.0116e-09 | 6.4544e-11 | 50480.875
140504.516 | 1.4084e-08 | 1.9456e-08 | 4.5145e-10 | 2.0358e-08 | 1.7178e-08 | 8.6904e-10 | 2.1283e-09 | 1.0267e-09 | 6.6457e-11 | 50493.047
140516.688 | 1.4496e-08 | 1.9745e-08 | 4.5628e-10 | 2.0458e-08 | 1.7257e-08 | 8.7668e-10 | 2.1646e-09 | 1.0264e-09 | 6.5986e-11 | 50505.219
140528.844 | 1.4319e-08 | 1.9625e-08 | 4.5393e-10 | 2.025e-08 | 1.705e-08 | 8.7186e-10 | 2.111e-09 | 1.0319e-09 | 6.6313e-11 | 50517.375
140541.016 | 1.4377e-08 | 1.9819e-08 | 4.6239e-10 | 2.0779e-08 | 1.7248e-08 | 8.7323e-10 | 2.1575e-09 | 1.0354e-09 | 6.6331e-11 | 50529.547
140553.188 | 1.4402e-08 | 1.9569e-08 | 4.6885e-10 | 2.067e-08 | 1.7492e-08 | 8.8106e-10 | 2.1613e-09 | 1.0373e-09 | 6.759e-11 | 50541.719
140565.344 | 1.4419e-08 | 1.9915e-08 | 4.6095e-10 | 2.0784e-08 | 1.7398e-08 | 8.7938e-10 | 2.1556e-09 | 1.035e-09 | 6.7544e-11 | 50553.875
140577.516 | 1.4467e-08 | 1.9715e-08 | 4.629e-10 | 2.0719e-08 | 1.7342e-08 | 8.8343e-10 | 2.1851e-09 | 1.037e-09 | 6.6805e-11 | 50566.047
140589.688 | 1.4476e-08 | 1.9998e-08 | 4.6564e-10 | 2.0638e-08 | 1.7233e-08 | 8.8006e-10 | 2.1748e-09 | 1.0236e-09 | 6.6204e-11 | 50578.219
140601.859 | 1.4541e-08 | 1.9885e-08 | 4.5844e-10 | 2.0726e-08 | 1.7446e-08 | 8.8194e-10 | 2.177e-09 | 1.0428e-09 | 6.6417e-11 | 50590.39
140614.016 | 1.4471e-08 | 1.9904e-08 | 4.6193e-10 | 2.0918e-08 | 1.7245e-08 | 8.7648e-10 | 2.1602e-09 | 1.0407e-09 | 6.6735e-11 | 50602.547
140626.188 | 1.4464e-08 | 1.979e-08 | 4.6854e-10 | 2.0884e-08 | 1.7476e-08 | 8.7867e-10 | 2.1991e-09 | 1.0416e-09 | 6.7268e-11 | 50614.719
140638.359 | 1.4283e-08 | 1.9826e-08 | 4.6058e-10 | 2.087e-08 | 1.7525e-08 | 8.6926e-10 | 2.1627e-09 | 1.0412e-09 | 6.6617e-11 | 50626.89
140650.516 | 1.4381e-08 | 1.9875e-08 | 4.616e-10 | 2.0984e-08 | 1.7199e-08 | 8.748e-10 | 2.1745e-09 | 1.0305e-09 | 6.5539e-11 | 50639.047
140662.688 | 1.4168e-08 | 1.9987e-08 | 4.5824e-10 | 2.0817e-08 | 1.748e-08 | 8.7185e-10 | 2.1924e-09 | 1.04e-09 | 6.6176e-11 | 50651.219
140674.859 | 1.4256e-08 | 1.9744e-08 | 4.5158e-10 | 2.0569e-08 | 1.7488e-08 | 8.7264e-10 | 2.1741e-09 | 1.0325e-09 | 6.6356e-11 | 50663.39
140687.016 | 1.4155e-08 | 1.9705e-08 | 4.5337e-10 | 2.0746e-08 | 1.7293e-08 | 8.6817e-10 | 2.1241e-09 | 1.0247e-09 | 6.6086e-11 | 50675.547
140699.188 | 1.4208e-08 | 1.9613e-08 | 4.5317e-10 | 2.0254e-08 | 1.6968e-08 | 8.627e-10 | 2.1494e-09 | 1.0345e-09 | 6.5868e-11 | 50687.719
140711.359 | 1.4273e-08 | 1.9742e-08 | 4.6079e-10 | 2.0676e-08 | 1.7226e-08 | 8.6794e-10 | 2.1602e-09 | 1.032e-09 | 6.5959e-11 | 50699.89
140723.516 | 1.4383e-08 | 1.9944e-08 | 4.5792e-10 | 2.0703e-08 | 1.721e-08 | 8.6808e-10 | 2.1641e-09 | 1.0298e-09 | 6.691e-11 | 50712.047
140735.688 | 1.4361e-08 | 1.9682e-08 | 4.6156e-10 | 2.0819e-08 | 1.7265e-08 | 8.6931e-10 | 2.1557e-09 | 1.0211e-09 | 6.5675e-11 | 50724.219
140747.859 | 1.4349e-08 | 1.9443e-08 | 4.5426e-10 | 2.0661e-08 | 1.7311e-08 | 8.6946e-10 | 2.1479e-09 | 1.0232e-09 | 6.6156e-11 | 50736.39
140760.016 | 1.4197e-08 | 1.959e-08 | 4.6087e-10 | 2.021e-08 | 1.7266e-08 | 8.6731e-10 | 2.1701e-09 | 1.0263e-09 | 6.5913e-11 | 50748.547
140772.188 | 1.4444e-08 | 1.9641e-08 | 4.5963e-10 | 2.0522e-08 | 1.7358e-08 | 8.683e-10 | 2.1358e-09 | 1.0277e-09 | 6.618e-11 | 50760.719
140784.359 | 1.4342e-08 | 1.9606e-08 | 4.601e-10 | 2.0378e-08 | 1.7135e-08 | 8.6809e-10 | 2.1588e-09 | 1.0277e-09 | 6.6336e-11 | 50772.89
140796.531 | 1.4241e-08 | 1.9725e-08 | 4.5396e-10 | 2.0818e-08 | 1.74e-08 | 8.6778e-10 | 2.1607e-09 | 1.0245e-09 | 6.6156e-11 | 50785.062
140808.688 | 1.4326e-08 | 1.9743e-08 | 4.559e-10 | 2.0402e-08 | 1.7288e-08 | 8.6528e-10 | 2.155e-09 | 1.0213e-09 | 6.631e-11 | 50797.219
140820.859 | 1.4577e-08 | 1.9599e-08 | 4.5442e-10 | 2.0361e-08 | 1.7242e-08 | 8.6889e-10 | 2.1331e-09 | 1.0071e-09 | 6.564e-11 | 50809.39
140833.031 | 1.4241e-08 | 1.9442e-08 | 4.5378e-10 | 2.047e-08 | 1.7093e-08 | 8.6167e-10 | 2.149e-09 | 1.0111e-09 | 6.5865e-11 | 50821.562
140845.188 | 1.4378e-08 | 1.949e-08 | 4.5091e-10 | 2.0436e-08 | 1.7312e-08 | 8.6623e-10 | 2.1308e-09 | 1.0205e-09 | 6.6097e-11 | 50833.719
140857.359 | 1.4093e-08 | 1.9702e-08 | 4.5156e-10 | 2.0633e-08 | 1.7192e-08 | 8.745e-10 | 2.1616e-09 | 1.034e-09 | 6.6573e-11 | 50845.89
140869.531 | 1.4244e-08 | 1.9831e-08 | 4.548e-10 | 2.0571e-08 | 1.7385e-08 | 8.7174e-10 | 2.1649e-09 | 1.0275e-09 | 6.5943e-11 | 50858.062
140881.688 | 1.4237e-08 | 1.982e-08 | 4.551e-10 | 2.0427e-08 | 1.7458e-08 | 8.8362e-10 | 2.1837e-09 | 1.0497e-09 | 6.6844e-11 | 50870.219
140893.859 | 1.4657e-08 | 2.0181e-08 | 4.6499e-10 | 2.0694e-08 | 1.749e-08 | 8.8927e-10 | 2.167e-09 | 1.0457e-09 | 6.6987e-11 | 50882.39
140906.031 | 1.4521e-08 | 1.9834e-08 | 4.6574e-10 | 2.0804e-08 | 1.7317e-08 | 8.9267e-10 | 2.1617e-09 | 1.0423e-09 | 6.6731e-11 | 50894.562
140918.188 | 1.4257e-08 | 1.9943e-08 | 4.6661e-10 | 2.0646e-08 | 1.7517e-08 | 8.8486e-10 | 2.189e-09 | 1.0386e-09 | 6.6242e-11 | 50906.719
140930.359 | 1.4395e-08 | 1.9859e-08 | 4.6995e-10 | 2.0821e-08 | 1.752e-08 | 8.8147e-10 | 2.1597e-09 | 1.0367e-09 | 6.8e-11 | 50918.89
140942.531 | 1.4606e-08 | 1.9838e-08 | 4.5986e-10 | 2.0722e-08 | 1.7449e-08 | 8.8176e-10 | 2.1602e-09 | 1.0208e-09 | 6.649e-11 | 50931.062
140954.688 | 1.4354e-08 | 1.9699e-08 | 4.5712e-10 | 2.0662e-08 | 1.7472e-08 | 8.7456e-10 | 2.1713e-09 | 1.0272e-09 | 6.5741e-11 | 50943.219
140966.859 | 1.441e-08 | 1.9751e-08 | 4.5876e-10 | 2.0334e-08 | 1.7546e-08 | 8.7886e-10 | 2.1309e-09 | 1.0152e-09 | 6.5539e-11 | 50955.39
140979.031 | 1.4401e-08 | 1.9521e-08 | 4.5922e-10 | 2.0355e-08 | 1.737e-08 | 8.7412e-10 | 2.1433e-09 | 1.0143e-09 | 6.5945e-11 | 50967.562
140991.203 | 1.4415e-08 | 1.9709e-08 | 4.5539e-10 | 2.0445e-08 | 1.7336e-08 | 8.7261e-10 | 2.1331e-09 | 1.0114e-09 | 6.6857e-11 | 50979.734
141003.359 | 1.4284e-08 | 1.9784e-08 | 4.5919e-10 | 2.106e-08 | 1.7386e-08 | 8.8369e-10 | 2.1399e-09 | 1.019e-09 | 6.655e-11 | 50991.89
141015.531 | 1.426e-08 | 1.9566e-08 | 4.6023e-10 | 2.0465e-08 | 1.7399e-08 | 8.8768e-10 | 2.1467e-09 | 1.0419e-09 | 6.6495e-11 | 51004.062
141027.703 | 1.4392e-08 | 1.9835e-08 | 4.5627e-10 | 2.0756e-08 | 1.7185e-08 | 8.8639e-10 | 2.1732e-09 | 1.0395e-09 | 6.6876e-11 | 51016.234
141039.859 | 1.4614e-08 | 1.9724e-08 | 4.5976e-10 | 2.0641e-08 | 1.7285e-08 | 8.7466e-10 | 2.1628e-09 | 1.0392e-09 | 6.6817e-11 | 51028.39
141052.031 | 1.43e-08 | 1.965e-08 | 4.5713e-10 | 2.0374e-08 | 1.7305e-08 | 8.7861e-10 | 2.1462e-09 | 1.0246e-09 | 6.5888e-11 | 51040.562
141064.203 | 1.4312e-08 | 1.9732e-08 | 4.5379e-10 | 2.0194e-08 | 1.7288e-08 | 8.8125e-10 | 2.1461e-09 | 1.0232e-09 | 6.5842e-11 | 51052.734
141076.359 | 1.4128e-08 | 1.9564e-08 | 4.5e-10 | 2.0348e-08 | 1.7025e-08 | 8.6793e-10 | 2.1698e-09 | 1.0228e-09 | 6.5431e-11 | 51064.89
141088.531 | 1.3959e-08 | 1.9724e-08 | 4.4973e-10 | 2.0468e-08 | 1.7241e-08 | 8.7588e-10 | 2.1442e-09 | 1.0264e-09 | 6.543e-11 | 51077.062
141100.703 | 1.4022e-08 | 1.9748e-08 | 4.5125e-10 | 2.0191e-08 | 1.7174e-08 | 8.6432e-10 | 2.1034e-09 | 1.0182e-09 | 6.5851e-11 | 51089.234
141112.859 | 1.4444e-08 | 1.9783e-08 | 4.5434e-10 | 2.042e-08 | 1.7423e-08 | 8.764e-10 | 2.1422e-09 | 1.0341e-09 | 6.7173e-11 | 51101.39
141125.031 | 1.4318e-08 | 1.9714e-08 | 4.5395e-10 | 2.0563e-08 | 1.7302e-08 | 8.823e-10 | 2.1597e-09 | 1.0395e-09 | 6.6875e-11 | 51113.562
141137.203 | 1.4233e-08 | 2.0025e-08 | 4.7418e-10 | 2.0587e-08 | 1.7555e-08 | 8.9131e-10 | 2.1898e-09 | 1.032e-09 | 6.702e-11 | 51125.734
141149.359 | 1.432e-08 | 1.9945e-08 | 4.7136e-10 | 2.0751e-08 | 1.7381e-08 | 8.8923e-10 | 2.1808e-09 | 1.0456e-09 | 6.7233e-11 | 51137.89
141161.531 | 1.4397e-08 | 2.0038e-08 | 4.6407e-10 | 2.0606e-08 | 1.7568e-08 | 8.8266e-10 | 2.1585e-09 | 1.0372e-09 | 6.7557e-11 | 51150.062
141173.703 | 1.4466e-08 | 1.9963e-08 | 4.6459e-10 | 2.0554e-08 | 1.7617e-08 | 8.7991e-10 | 2.1985e-09 | 1.045e-09 | 6.6883e-11 | 51162.234
141185.875 | 1.4313e-08 | 1.996e-08 | 4.6219e-10 | 2.0877e-08 | 1.7385e-08 | 8.9067e-10 | 2.1621e-09 | 1.0277e-09 | 6.7425e-11 | 51174.406
141198.031 | 1.4357e-08 | 1.9896e-08 | 4.6767e-10 | 2.0743e-08 | 1.7378e-08 | 8.9763e-10 | 2.1653e-09 | 1.0428e-09 | 6.7751e-11 | 51186.562
141210.203 | 1.4544e-08 | 1.967e-08 | 4.6943e-10 | 2.1009e-08 | 1.7592e-08 | 8.9382e-10 | 2.1935e-09 | 1.0533e-09 | 6.7499e-11 | 51198.734
141222.375 | 1.4333e-08 | 2.0045e-08 | 4.6599e-10 | 2.1008e-08 | 1.757e-08 | 8.8763e-10 | 2.1809e-09 | 1.041e-09 | 6.7036e-11 | 51210.906
141234.531 | 1.4503e-08 | 1.9963e-08 | 4.6944e-10 | 2.0901e-08 | 1.767e-08 | 8.8884e-10 | 2.1882e-09 | 1.0452e-09 | 6.6569e-11 | 51223.062
141246.703 | 1.4376e-08 | 1.9977e-08 | 4.6214e-10 | 2.0818e-08 | 1.7463e-08 | 8.857e-10 | 2.1531e-09 | 1.028e-09 | 6.6829e-11 | 51235.234
141258.875 | 1.4392e-08 | 1.9757e-08 | 4.6108e-10 | 2.0793e-08 | 1.737e-08 | 8.7942e-10 | 2.1725e-09 | 1.0373e-09 | 6.6284e-11 | 51247.406
141271.031 | 1.4328e-08 | 1.9807e-08 | 4.6109e-10 | 2.0824e-08 | 1.7362e-08 | 8.8566e-10 | 2.1542e-09 | 1.034e-09 | 6.6254e-11 | 51259.562
141283.203 | 1.4301e-08 | 1.9849e-08 | 4.6273e-10 | 2.0438e-08 | 1.7538e-08 | 8.8306e-10 | 2.18e-09 | 1.0309e-09 | 6.6711e-11 | 51271.734
141295.375 | 1.4248e-08 | 1.958e-08 | 4.5277e-10 | 2.0439e-08 | 1.7043e-08 | 8.7891e-10 | 2.1337e-09 | 1.0196e-09 | 6.5131e-11 | 51283.906
141307.531 | 1.3988e-08 | 1.9687e-08 | 4.5547e-10 | 2.0297e-08 | 1.7136e-08 | 8.7564e-10 | 2.1234e-09 | 1.005e-09 | 6.468e-11 | 51296.062
141319.703 | 1.396e-08 | 1.9434e-08 | 4.4351e-10 | 2.0288e-08 | 1.7264e-08 | 8.6854e-10 | 2.128e-09 | 1.0086e-09 | 6.5516e-11 | 51308.234
141331.875 | 1.4205e-08 | 1.9625e-08 | 4.4398e-10 | 2.0455e-08 | 1.7213e-08 | 8.7205e-10 | 2.1353e-09 | 1.0259e-09 | 6.5719e-11 | 51320.406
141344.031 | 1.415e-08 | 1.9628e-08 | 4.5148e-10 | 2.0669e-08 | 1.7282e-08 | 8.8672e-10 | 2.1366e-09 | 1.015e-09 | 6.5915e-11 | 51332.562
141356.203 | 1.4403e-08 | 1.9882e-08 | 4.5993e-10 | 2.0713e-08 | 1.746e-08 | 8.9244e-10 | 2.1471e-09 | 1.0199e-09 | 6.5072e-11 | 51344.734
141368.375 | 1.5183e-08 | 2.0011e-08 | 4.5858e-10 | 2.0616e-08 | 1.7523e-08 | 8.8303e-10 | 2.1527e-09 | 1.0372e-09 | 6.5332e-11 | 51356.906
141380.547 | 1.4432e-08 | 1.9875e-08 | 4.578e-10 | 2.0609e-08 | 1.7525e-08 | 8.8024e-10 | 2.1775e-09 | 1.0339e-09 | 6.609e-11 | 51369.078
141392.703 | 1.433e-08 | 1.9842e-08 | 4.5738e-10 | 2.0661e-08 | 1.7472e-08 | 8.9612e-10 | 2.1535e-09 | 1.0301e-09 | 6.7414e-11 | 51381.234
141404.875 | 1.4398e-08 | 1.9809e-08 | 4.6088e-10 | 2.0605e-08 | 1.7309e-08 | 8.8081e-10 | 2.1688e-09 | 1.0274e-09 | 6.6783e-11 | 51393.406
141417.047 | 1.4608e-08 | 1.997e-08 | 4.6222e-10 | 2.0615e-08 | 1.7512e-08 | 8.821e-10 | 2.1685e-09 | 1.0356e-09 | 6.6192e-11 | 51405.578
141429.203 | 1.4221e-08 | 1.9814e-08 | 4.5737e-10 | 2.049e-08 | 1.7521e-08 | 8.8945e-10 | 2.1387e-09 | 1.0304e-09 | 6.6927e-11 | 51417.734
141441.375 | 1.428e-08 | 1.9652e-08 | 4.6068e-10 | 2.0669e-08 | 1.7501e-08 | 8.8379e-10 | 2.1606e-09 | 1.0419e-09 | 6.7426e-11 | 51429.906
141453.547 | 1.4215e-08 | 1.9869e-08 | 4.6763e-10 | 2.0632e-08 | 1.7445e-08 | 8.874e-10 | 2.1729e-09 | 1.0377e-09 | 6.7573e-11 | 51442.078
141465.703 | 1.4334e-08 | 1.9686e-08 | 4.6574e-10 | 2.0882e-08 | 1.7476e-08 | 8.9188e-10 | 2.1769e-09 | 1.0375e-09 | 6.582e-11 | 51454.234
141477.875 | 1.4387e-08 | 2.004e-08 | 4.6286e-10 | 2.083e-08 | 1.7499e-08 | 9.0131e-10 | 2.1751e-09 | 1.0358e-09 | 6.6972e-11 | 51466.406
141490.047 | 1.4478e-08 | 1.9845e-08 | 4.6486e-10 | 2.0646e-08 | 1.7412e-08 | 8.912e-10 | 2.1547e-09 | 1.034e-09 | 6.7008e-11 | 51478.578
141502.203 | 1.4571e-08 | 1.961e-08 | 4.6085e-10 | 2.0871e-08 | 1.7439e-08 | 8.8826e-10 | 2.1845e-09 | 1.0235e-09 | 6.6642e-11 | 51490.734
141514.375 | 1.4242e-08 | 1.9758e-08 | 4.5936e-10 | 2.087e-08 | 1.7287e-08 | 8.8144e-10 | 2.1838e-09 | 1.0224e-09 | 6.6508e-11 | 51502.906
141526.547 | 1.4539e-08 | 1.9735e-08 | 4.6178e-10 | 2.0734e-08 | 1.7123e-08 | 8.7427e-10 | 2.1239e-09 | 1.021e-09 | 6.5589e-11 | 51515.078
141538.719 | 1.4114e-08 | 1.9519e-08 | 4.5434e-10 | 2.0463e-08 | 1.7146e-08 | 8.7891e-10 | 2.12e-09 | 1.0238e-09 | 6.5927e-11 | 51527.25
141550.875 | 1.4076e-08 | 1.9594e-08 | 4.5341e-10 | 2.0452e-08 | 1.7333e-08 | 8.7842e-10 | 2.1632e-09 | 1.0184e-09 | 6.6475e-11 | 51539.406
141563.047 | 1.4234e-08 | 1.9718e-08 | 4.5622e-10 | 2.0849e-08 | 1.7416e-08 | 8.8281e-10 | 2.1633e-09 | 1.0329e-09 | 6.6602e-11 | 51551.578
141575.219 | 1.4423e-08 | 1.9761e-08 | 4.5915e-10 | 2.0635e-08 | 1.747e-08 | 8.957e-10 | 2.183e-09 | 1.047e-09 | 6.6053e-11 | 51563.75
141587.375 | 1.4498e-08 | 1.9934e-08 | 4.6485e-10 | 2.0466e-08 | 1.7362e-08 | 8.887e-10 | 2.1558e-09 | 1.027e-09 | 6.5723e-11 | 51575.906
141599.547 | 1.4322e-08 | 1.976e-08 | 4.6189e-10 | 2.063e-08 | 1.7281e-08 | 8.8607e-10 | 2.1606e-09 | 1.0281e-09 | 6.6822e-11 | 51588.078
141611.719 | 1.4171e-08 | 1.9621e-08 | 4.5686e-10 | 2.0553e-08 | 1.7259e-08 | 8.848e-10 | 2.1722e-09 | 1.0318e-09 | 6.6647e-11 | 51600.25
141623.875 | 1.4144e-08 | 1.9663e-08 | 4.5945e-10 | 2.0476e-08 | 1.7288e-08 | 8.8368e-10 | 2.1661e-09 | 1.0308e-09 | 6.6132e-11 | 51612.406
141636.047 | 1.4156e-08 | 1.9602e-08 | 4.6235e-10 | 2.032e-08 | 1.7132e-08 | 8.7095e-10 | 2.1275e-09 | 1.0039e-09 | 6.5473e-11 | 51624.578
141648.219 | 1.4143e-08 | 1.9276e-08 | 4.5265e-10 | 2.017e-08 | 1.7042e-08 | 8.6045e-10 | 2.1195e-09 | 1.0083e-09 | 6.4978e-11 | 51636.75
141660.375 | 1.402e-08 | 1.9511e-08 | 4.5123e-10 | 2.007e-08 | 1.7115e-08 | 8.636e-10 | 2.1383e-09 | 1.0051e-09 | 6.4737e-11 | 51648.906
141672.547 | 1.4155e-08 | 1.9338e-08 | 4.4476e-10 | 2.0151e-08 | 1.7113e-08 | 8.6913e-10 | 2.1133e-09 | 1.0073e-09 | 6.471e-11 | 51661.078
141684.719 | 1.4074e-08 | 1.9375e-08 | 4.4825e-10 | 2.0184e-08 | 1.6858e-08 | 8.6974e-10 | 2.1222e-09 | 1.0131e-09 | 6.5438e-11 | 51673.25
141696.875 | 1.4202e-08 | 1.9582e-08 | 4.5358e-10 | 2.0245e-08 | 1.7156e-08 | 8.8648e-10 | 2.1314e-09 | 1.0227e-09 | 6.5415e-11 | 51685.406
141709.047 | 1.4067e-08 | 1.9269e-08 | 4.5362e-10 | 2.0412e-08 | 1.7106e-08 | 8.7652e-10 | 2.1291e-09 | 1.0098e-09 | 6.5306e-11 | 51697.578
141721.219 | 1.401e-08 | 1.9357e-08 | 4.4721e-10 | 2.0054e-08 | 1.7026e-08 | 8.7882e-10 | 2.103e-09 | 1.0006e-09 | 6.5226e-11 | 51709.75
141733.391 | 1.414e-08 | 1.9286e-08 | 4.4779e-10 | 2.0121e-08 | 1.7042e-08 | 8.6971e-10 | 2.1295e-09 | 1.01e-09 | 6.5305e-11 | 51721.922
141745.547 | 1.429e-08 | 1.9466e-08 | 4.5427e-10 | 2.0396e-08 | 1.7102e-08 | 8.7198e-10 | 2.1157e-09 | 1.0053e-09 | 6.4547e-11 | 51734.078
141757.719 | 1.4181e-08 | 1.922e-08 | 4.5119e-10 | 2.0372e-08 | 1.713e-08 | 8.6343e-10 | 2.0933e-09 | 1.0101e-09 | 6.5316e-11 | 51746.25
141769.891 | 1.4152e-08 | 1.9364e-08 | 4.5503e-10 | 2.017e-08 | 1.7065e-08 | 8.708e-10 | 2.1368e-09 | 1.0193e-09 | 6.5387e-11 | 51758.422
141782.047 | 1.4261e-08 | 1.9589e-08 | 4.5577e-10 | 2.0426e-08 | 1.7113e-08 | 8.7832e-10 | 2.1274e-09 | 1.0222e-09 | 6.5823e-11 | 51770.578
141794.219 | 1.4183e-08 | 1.9554e-08 | 4.5367e-10 | 2.0344e-08 | 1.7086e-08 | 8.6949e-10 | 2.1263e-09 | 1.0275e-09 | 6.6495e-11 | 51782.75
141806.391 | 1.4175e-08 | 1.9348e-08 | 4.5571e-10 | 2.0101e-08 | 1.7001e-08 | 8.8431e-10 | 2.1362e-09 | 1.026e-09 | 6.5301e-11 | 51794.922
141818.547 | 1.4202e-08 | 1.9522e-08 | 4.5256e-10 | 2.055e-08 | 1.7186e-08 | 8.7539e-10 | 2.1364e-09 | 1.016e-09 | 6.58e-11 | 51807.078
141830.719 | 1.4286e-08 | 1.9314e-08 | 4.4962e-10 | 2.0406e-08 | 1.7008e-08 | 8.7549e-10 | 2.1343e-09 | 1.0237e-09 | 6.4727e-11 | 51819.25
141842.891 | 1.4047e-08 | 1.9225e-08 | 4.5189e-10 | 2.016e-08 | 1.6987e-08 | 8.7845e-10 | 2.121e-09 | 1.0197e-09 | 6.4757e-11 | 51831.422
141855.047 | 1.4291e-08 | 1.9482e-08 | 4.4604e-10 | 2.0427e-08 | 1.6954e-08 | 8.7246e-10 | 2.1288e-09 | 1.0255e-09 | 6.4651e-11 | 51843.578
141867.219 | 1.4012e-08 | 1.9503e-08 | 4.4866e-10 | 2.0096e-08 | 1.7266e-08 | 8.8459e-10 | 2.1443e-09 | 1.0114e-09 | 6.5099e-11 | 51855.75
141879.391 | 1.4183e-08 | 1.9462e-08 | 4.4734e-10 | 2.0112e-08 | 1.7177e-08 | 8.7655e-10 | 2.1082e-09 | 1.0222e-09 | 6.5302e-11 | 51867.922
141891.547 | 1.415e-08 | 1.9711e-08 | 4.5368e-10 | 2.0372e-08 | 1.6984e-08 | 8.7464e-10 | 2.1451e-09 | 1.0209e-09 | 6.5934e-11 | 51880.078
141903.719 | 1.4048e-08 | 1.9602e-08 | 4.52e-10 | 2.047e-08 | 1.7127e-08 | 8.8532e-10 | 2.161e-09 | 1.0249e-09 | 6.56e-11 | 51892.25
141915.891 | 1.4155e-08 | 1.9309e-08 | 4.5439e-10 | 2.0344e-08 | 1.7246e-08 | 8.7799e-10 | 2.1352e-09 | 1.0284e-09 | 6.4912e-11 | 51904.422
141928.063 | 1.4317e-08 | 1.9366e-08 | 4.539e-10 | 2.0221e-08 | 1.7202e-08 | 8.7818e-10 | 2.1666e-09 | 1.0257e-09 | 6.5038e-11 | 51916.594
141940.219 | 1.4102e-08 | 1.9698e-08 | 4.5313e-10 | 2.0401e-08 | 1.7103e-08 | 8.7544e-10 | 2.156e-09 | 1.0119e-09 | 6.4488e-11 | 51928.75
141952.391 | 1.4122e-08 | 1.9553e-08 | 4.4933e-10 | 2.0286e-08 | 1.6984e-08 | 8.7128e-10 | 2.119e-09 | 1.0242e-09 | 6.4791e-11 | 51940.922
141964.563 | 1.4019e-08 | 1.9399e-08 | 4.5131e-10 | 2.0168e-08 | 1.6958e-08 | 8.7736e-10 | 2.1398e-09 | 9.9636e-10 | 6.4869e-11 | 51953.094
141976.719 | 1.3855e-08 | 1.9283e-08 | 4.4379e-10 | 1.988e-08 | 1.7038e-08 | 8.6792e-10 | 2.1141e-09 | 1.0158e-09 | 6.4013e-11 | 51965.25
141988.891 | 1.3837e-08 | 1.9348e-08 | 4.462e-10 | 2.0039e-08 | 1.697e-08 | 8.7022e-10 | 2.1115e-09 | 1.0028e-09 | 6.4285e-11 | 51977.422
142001.063 | 1.3897e-08 | 1.9282e-08 | 4.4074e-10 | 2.0201e-08 | 1.6886e-08 | 8.6538e-10 | 2.1098e-09 | 1.0043e-09 | 6.4204e-11 | 51989.594
142013.219 | 1.395e-08 | 1.928e-08 | 4.4474e-10 | 2.0068e-08 | 1.6753e-08 | 8.7309e-10 | 2.1088e-09 | 1.0066e-09 | 6.4055e-11 | 52001.75
142025.391 | 1.3939e-08 | 1.9178e-08 | 4.4151e-10 | 2.0023e-08 | 1.6823e-08 | 8.7347e-10 | 2.1042e-09 | 9.9768e-10 | 6.3927e-11 | 52013.922
142037.563 | 1.3793e-08 | 1.8997e-08 | 4.4191e-10 | 2.0053e-08 | 1.6876e-08 | 8.7088e-10 | 2.0912e-09 | 9.9024e-10 | 6.5319e-11 | 52026.094
142049.719 | 1.3936e-08 | 1.9087e-08 | 4.4558e-10 | 2.002e-08 | 1.7001e-08 | 8.7092e-10 | 2.1372e-09 | 9.9099e-10 | 6.4176e-11 | 52038.25
142061.891 | 1.3836e-08 | 1.9307e-08 | 4.4422e-10 | 2.0111e-08 | 1.7048e-08 | 8.737e-10 | 2.1086e-09 | 1.0159e-09 | 6.4078e-11 | 52050.422
142074.063 | 1.3691e-08 | 1.9077e-08 | 4.4222e-10 | 2.0041e-08 | 1.6804e-08 | 8.6526e-10 | 2.0982e-09 | 1.0026e-09 | 6.3361e-11 | 52062.594
142086.219 | 1.3866e-08 | 1.9252e-08 | 4.4344e-10 | 2.0025e-08 | 1.6874e-08 | 8.6091e-10 | 2.1234e-09 | 9.9796e-10 | 6.3301e-11 | 52074.75
142098.391 | 1.3769e-08 | 1.9231e-08 | 4.4063e-10 | 2.0121e-08 | 1.6913e-08 | 8.6488e-10 | 2.1162e-09 | 9.888e-10 | 6.3921e-11 | 52086.922
142110.563 | 1.3703e-08 | 1.9366e-08 | 4.4117e-10 | 1.9948e-08 | 1.6801e-08 | 8.6589e-10 | 2.0862e-09 | 9.9879e-10 | 6.3594e-11 | 52099.094
142122.734 | 1.3602e-08 | 1.9194e-08 | 4.4021e-10 | 1.9981e-08 | 1.6827e-08 | 8.7507e-10 | 2.0711e-09 | 9.8601e-10 | 6.3205e-11 | 52111.265
142134.891 | 1.3956e-08 | 1.9049e-08 | 4.3373e-10 | 1.9718e-08 | 1.6673e-08 | 8.5825e-10 | 2.0839e-09 | 9.814e-10 | 6.3453e-11 | 52123.422
142147.063 | 1.3718e-08 | 1.8736e-08 | 4.3886e-10 | 1.9698e-08 | 1.6908e-08 | 8.5704e-10 | 2.0642e-09 | 9.7809e-10 | 6.3559e-11 | 52135.594
142159.234 | 1.3754e-08 | 1.9079e-08 | 4.3164e-10 | 1.9846e-08 | 1.658e-08 | 8.5801e-10 | 2.0895e-09 | 9.9365e-10 | 6.3757e-11 | 52147.765
142171.391 | 1.3674e-08 | 1.918e-08 | 4.2989e-10 | 1.9773e-08 | 1.6533e-08 | 8.6993e-10 | 2.0661e-09 | 9.804e-10 | 6.3089e-11 | 52159.922
142183.563 | 1.3619e-08 | 1.9034e-08 | 4.3191e-10 | 1.992e-08 | 1.6856e-08 | 8.5883e-10 | 2.077e-09 | 9.9255e-10 | 6.3473e-11 | 52172.094
142195.734 | 1.3874e-08 | 1.8857e-08 | 4.3734e-10 | 1.9839e-08 | 1.6892e-08 | 8.7607e-10 | 2.0927e-09 | 9.8705e-10 | 6.3568e-11 | 52184.265
142207.891 | 1.3854e-08 | 1.9011e-08 | 4.3853e-10 | 1.9954e-08 | 1.6995e-08 | 8.6896e-10 | 2.0789e-09 | 9.9708e-10 | 6.3153e-11 | 52196.422
142220.063 | 1.3655e-08 | 1.9341e-08 | 4.3365e-10 | 1.9804e-08 | 1.6781e-08 | 8.6136e-10 | 2.0814e-09 | 9.8737e-10 | 6.3649e-11 | 52208.594
142232.234 | 1.3803e-08 | 1.9239e-08 | 4.3863e-10 | 1.988e-08 | 1.6894e-08 | 8.6313e-10 | 2.0702e-09 | 9.8528e-10 | 6.4321e-11 | 52220.765
142244.391 | 1.4071e-08 | 1.8991e-08 | 4.3801e-10 | 1.9721e-08 | 1.6929e-08 | 8.5322e-10 | 2.0661e-09 | 9.7687e-10 | 6.3084e-11 | 52232.922
142256.563 | 1.3746e-08 | 1.8951e-08 | 4.318e-10 | 1.9937e-08 | 1.699e-08 | 8.5475e-10 | 2.0915e-09 | 9.8378e-10 | 6.2737e-11 | 52245.094
142268.734 | 1.3919e-08 | 1.9043e-08 | 4.3078e-10 | 1.9992e-08 | 1.6996e-08 | 8.6535e-10 | 2.069e-09 | 9.8476e-10 | 6.2851e-11 | 52257.265
142280.891 | 1.404e-08 | 1.8743e-08 | 4.3378e-10 | 1.9995e-08 | 1.694e-08 | 8.6013e-10 | 2.084e-09 | 9.7454e-10 | 6.3315e-11 | 52269.422
142293.063 | 1.3948e-08 | 1.9108e-08 | 4.3584e-10 | 1.9628e-08 | 1.681e-08 | 8.6079e-10 | 2.074e-09 | 9.801e-10 | 6.3052e-11 | 52281.594
142305.234 | 1.3813e-08 | 1.8988e-08 | 4.2912e-10 | 1.9851e-08 | 1.6854e-08 | 8.648e-10 | 2.0738e-09 | 9.8005e-10 | 6.2728e-11 | 52293.765
142317.406 | 1.4105e-08 | 1.9002e-08 | 4.3428e-10 | 1.9943e-08 | 1.7051e-08 | 8.6747e-10 | 2.0725e-09 | 9.7196e-10 | 6.3221e-11 | 52305.937
142329.563 | 1.4001e-08 | 1.9143e-08 | 4.3567e-10 | 1.9654e-08 | 1.6947e-08 | 8.695e-10 | 2.066e-09 | 9.9147e-10 | 6.394e-11 | 52318.094
142341.734 | 1.3959e-08 | 1.8854e-08 | 4.3355e-10 | 1.978e-08 | 1.699e-08 | 8.6116e-10 | 2.0929e-09 | 9.7351e-10 | 6.3618e-11 | 52330.265
142353.906 | 1.4176e-08 | 1.8792e-08 | 4.3607e-10 | 1.9888e-08 | 1.687e-08 | 8.6024e-10 | 2.0746e-09 | 9.8411e-10 | 6.2908e-11 | 52342.437
142366.063 | 1.3827e-08 | 1.8993e-08 | 4.3214e-10 | 1.9867e-08 | 1.6847e-08 | 8.4547e-10 | 2.0735e-09 | 9.7796e-10 | 6.352e-11 | 52354.594
142378.234 | 1.3846e-08 | 1.8754e-08 | 4.2956e-10 | 1.9684e-08 | 1.6767e-08 | 8.6098e-10 | 2.0464e-09 | 9.8406e-10 | 6.289e-11 | 52366.765
142390.406 | 1.3871e-08 | 1.8917e-08 | 4.3597e-10 | 1.9814e-08 | 1.6952e-08 | 8.6051e-10 | 2.0612e-09 | 9.6721e-10 | 6.4092e-11 | 52378.937
142402.563 | 1.3827e-08 | 1.8783e-08 | 4.2854e-10 | 1.972e-08 | 1.6663e-08 | 8.5317e-10 | 2.0577e-09 | 9.8011e-10 | 6.3411e-11 | 52391.094
142414.734 | 1.3997e-08 | 1.8734e-08 | 4.3671e-10 | 1.959e-08 | 1.6827e-08 | 8.7112e-10 | 2.0871e-09 | 9.9055e-10 | 6.3578e-11 | 52403.265
142426.906 | 1.4126e-08 | 1.8828e-08 | 4.2717e-10 | 1.9519e-08 | 1.6879e-08 | 8.6481e-10 | 2.0251e-09 | 9.6711e-10 | 6.1718e-11 | 52415.437
142439.063 | 1.3914e-08 | 1.8783e-08 | 4.2716e-10 | 1.9609e-08 | 1.6736e-08 | 8.5622e-10 | 2.0375e-09 | 9.7151e-10 | 6.3367e-11 | 52427.594
142451.234 | 1.3847e-08 | 1.8835e-08 | 4.2383e-10 | 1.957e-08 | 1.6861e-08 | 8.5429e-10 | 2.0432e-09 | 9.797e-10 | 6.2738e-11 | 52439.765
142463.406 | 1.3948e-08 | 1.8729e-08 | 4.3306e-10 | 1.9701e-08 | 1.6744e-08 | 8.5855e-10 | 2.0692e-09 | 9.7412e-10 | 6.3194e-11 | 52451.937
142475.563 | 1.3952e-08 | 1.8976e-08 | 4.3362e-10 | 1.9939e-08 | 1.6946e-08 | 8.5542e-10 | 2.0866e-09 | 9.8101e-10 | 6.3465e-11 | 52464.094
142487.734 | 1.3894e-08 | 1.9201e-08 | 4.393e-10 | 1.9819e-08 | 1.6962e-08 | 8.7267e-10 | 2.102e-09 | 9.89e-10 | 6.4175e-11 | 52476.265
142499.906 | 1.4086e-08 | 1.9052e-08 | 4.42e-10 | 2.0188e-08 | 1.7084e-08 | 8.773e-10 | 2.0912e-09 | 9.9003e-10 | 6.4012e-11 | 52488.437
142512.078 | 1.426e-08 | 1.9373e-08 | 4.4372e-10 | 2.0042e-08 | 1.7224e-08 | 8.7965e-10 | 2.0691e-09 | 9.8284e-10 | 6.4466e-11 | 52500.609
142524.234 | 1.4096e-08 | 1.8937e-08 | 4.3745e-10 | 1.9909e-08 | 1.7046e-08 | 8.8044e-10 | 2.0728e-09 | 9.9455e-10 | 6.4348e-11 | 52512.765
142536.406 | 1.4103e-08 | 1.9309e-08 | 4.3658e-10 | 2.0274e-08 | 1.7015e-08 | 8.847e-10 | 2.0929e-09 | 9.8423e-10 | 6.3596e-11 | 52524.937
142548.578 | 1.4235e-08 | 1.8966e-08 | 4.3535e-10 | 1.9793e-08 | 1.698e-08 | 8.8223e-10 | 2.0829e-09 | 9.802e-10 | 6.325e-11 | 52537.109
142560.734 | 1.4057e-08 | 1.8896e-08 | 4.3842e-10 | 1.9922e-08 | 1.7061e-08 | 8.788e-10 | 2.0768e-09 | 9.8658e-10 | 6.4525e-11 | 52549.265
142572.906 | 1.409e-08 | 1.9205e-08 | 4.4503e-10 | 1.9846e-08 | 1.7086e-08 | 8.7928e-10 | 2.1002e-09 | 1.0005e-09 | 6.4496e-11 | 52561.437
142585.078 | 1.4088e-08 | 1.9239e-08 | 4.3878e-10 | 2.0031e-08 | 1.7055e-08 | 8.8119e-10 | 2.0704e-09 | 9.9417e-10 | 6.4145e-11 | 52573.609
142597.234 | 1.4415e-08 | 1.9302e-08 | 4.429e-10 | 1.9852e-08 | 1.7075e-08 | 8.7804e-10 | 2.0653e-09 | 9.792e-10 | 6.3951e-11 | 52585.765
142609.406 | 1.4024e-08 | 1.9003e-08 | 4.4255e-10 | 1.9892e-08 | 1.6939e-08 | 8.7305e-10 | 2.0683e-09 | 9.8306e-10 | 6.4408e-11 | 52597.937
142621.578 | 1.4044e-08 | 1.88e-08 | 4.3421e-10 | 1.9538e-08 | 1.6876e-08 | 8.6923e-10 | 2.043e-09 | 9.7656e-10 | 6.2743e-11 | 52610.109
142633.734 | 1.3915e-08 | 1.8742e-08 | 4.3582e-10 | 1.9725e-08 | 1.666e-08 | 8.7806e-10 | 2.043e-09 | 9.7252e-10 | 6.3707e-11 | 52622.265
142645.906 | 1.3741e-08 | 1.8882e-08 | 4.2757e-10 | 1.963e-08 | 1.678e-08 | 8.7457e-10 | 2.0376e-09 | 9.8043e-10 | 6.2907e-11 | 52634.437
142658.078 | 1.3765e-08 | 1.8733e-08 | 4.2503e-10 | 1.9631e-08 | 1.6754e-08 | 8.7181e-10 | 2.0323e-09 | 9.6487e-10 | 6.3461e-11 | 52646.609
142670.234 | 1.3711e-08 | 1.8729e-08 | 4.2734e-10 | 1.9841e-08 | 1.6876e-08 | 8.745e-10 | 2.0401e-09 | 9.7368e-10 | 6.324e-11 | 52658.765
142682.406 | 1.3908e-08 | 1.8848e-08 | 4.3904e-10 | 1.9786e-08 | 1.6791e-08 | 8.7819e-10 | 2.0872e-09 | 9.7669e-10 | 6.3525e-11 | 52670.937
142694.578 | 1.3861e-08 | 1.9091e-08 | 4.3934e-10 | 1.998e-08 | 1.6979e-08 | 8.7812e-10 | 2.0886e-09 | 9.9162e-10 | 6.3791e-11 | 52683.109
142706.75 | 1.4027e-08 | 1.8877e-08 | 4.4423e-10 | 1.9917e-08 | 1.7004e-08 | 8.8443e-10 | 2.0747e-09 | 9.9108e-10 | 6.38e-11 | 52695.281
142718.906 | 1.4161e-08 | 1.8988e-08 | 4.4781e-10 | 1.9964e-08 | 1.7058e-08 | 8.8638e-10 | 2.0919e-09 | 9.9016e-10 | 6.4718e-11 | 52707.437
142731.078 | 1.4085e-08 | 1.9397e-08 | 4.464e-10 | 2.0237e-08 | 1.7085e-08 | 8.8143e-10 | 2.0865e-09 | 9.9615e-10 | 6.4054e-11 | 52719.609
142743.25 | 1.3847e-08 | 1.9049e-08 | 4.4428e-10 | 1.9958e-08 | 1.7106e-08 | 8.9081e-10 | 2.0919e-09 | 9.9281e-10 | 6.4357e-11 | 52731.781
142755.406 | 1.4053e-08 | 1.9059e-08 | 4.3891e-10 | 2.004e-08 | 1.7012e-08 | 8.9029e-10 | 2.1017e-09 | 9.9473e-10 | 6.4002e-11 | 52743.937
142767.578 | 1.4008e-08 | 1.9174e-08 | 4.4506e-10 | 1.9881e-08 | 1.7057e-08 | 9.0306e-10 | 2.0892e-09 | 9.8415e-10 | 6.3752e-11 | 52756.109
142779.75 | 1.3843e-08 | 1.8944e-08 | 4.3927e-10 | 2.0137e-08 | 1.707e-08 | 8.8691e-10 | 2.0603e-09 | 9.9754e-10 | 6.3738e-11 | 52768.281
142791.906 | 1.4073e-08 | 1.9067e-08 | 4.3828e-10 | 1.9813e-08 | 1.6837e-08 | 8.8393e-10 | 2.0433e-09 | 9.845e-10 | 6.3563e-11 | 52780.437
142804.078 | 1.3937e-08 | 1.8931e-08 | 4.3239e-10 | 2.0052e-08 | 1.688e-08 | 8.7464e-10 | 2.0552e-09 | 9.811e-10 | 6.2292e-11 | 52792.609
142816.25 | 1.3974e-08 | 1.8938e-08 | 4.274e-10 | 1.9585e-08 | 1.6932e-08 | 8.8899e-10 | 2.0652e-09 | 9.8482e-10 | 6.3438e-11 | 52804.781
142828.406 | 1.3832e-08 | 1.8952e-08 | 4.3282e-10 | 1.9753e-08 | 1.6893e-08 | 8.8055e-10 | 2.0772e-09 | 9.8472e-10 | 6.3035e-11 | 52816.937
142840.578 | 1.3932e-08 | 1.9132e-08 | 4.3523e-10 | 1.994e-08 | 1.714e-08 | 8.9299e-10 | 2.061e-09 | 9.9306e-10 | 6.4041e-11 | 52829.109
142852.75 | 1.4196e-08 | 1.9155e-08 | 4.422e-10 | 2.007e-08 | 1.7089e-08 | 8.8256e-10 | 2.0631e-09 | 9.7934e-10 | 6.3351e-11 | 52841.281
142864.906 | 1.3931e-08 | 1.9095e-08 | 4.3485e-10 | 1.9551e-08 | 1.7069e-08 | 8.8662e-10 | 2.0807e-09 | 9.8036e-10 | 6.3884e-11 | 52853.437
142877.078 | 1.3952e-08 | 1.9199e-08 | 4.3295e-10 | 1.9634e-08 | 1.6868e-08 | 8.7594e-10 | 2.0802e-09 | 9.848e-10 | 6.4092e-11 | 52865.609
142889.25 | 1.388e-08 | 1.8771e-08 | 4.3554e-10 | 1.9857e-08 | 1.7065e-08 | 8.8328e-10 | 2.0725e-09 | 9.9238e-10 | 6.3816e-11 | 52877.781
142901.422 | 1.397e-08 | 1.902e-08 | 4.3341e-10 | 1.9879e-08 | 1.6842e-08 | 8.9113e-10 | 2.0927e-09 | 9.9085e-10 | 6.4276e-11 | 52889.953
142913.578 | 1.3981e-08 | 1.891e-08 | 4.389e-10 | 1.9844e-08 | 1.6959e-08 | 8.9001e-10 | 2.0739e-09 | 9.8551e-10 | 6.3812e-11 | 52902.109
142925.75 | 1.3692e-08 | 1.8938e-08 | 4.3477e-10 | 1.9843e-08 | 1.68e-08 | 8.8228e-10 | 2.1084e-09 | 9.7889e-10 | 6.3936e-11 | 52914.281
142937.922 | 1.3759e-08 | 1.8857e-08 | 4.3684e-10 | 2.0009e-08 | 1.7099e-08 | 8.8832e-10 | 2.0819e-09 | 1.002e-09 | 6.4768e-11 | 52926.453
142950.078 | 1.3855e-08 | 1.8995e-08 | 4.416e-10 | 2.0106e-08 | 1.7036e-08 | 8.9341e-10 | 2.0852e-09 | 1.002e-09 | 6.3702e-11 | 52938.609
142962.25 | 1.3879e-08 | 1.9244e-08 | 4.3598e-10 | 2.017e-08 | 1.6764e-08 | 8.8338e-10 | 2.0769e-09 | 9.8054e-10 | 6.3359e-11 | 52950.781
142974.422 | 1.3824e-08 | 1.9109e-08 | 4.3187e-10 | 1.9732e-08 | 1.6679e-08 | 8.803e-10 | 2.0607e-09 | 9.8167e-10 | 6.3814e-11 | 52962.953
142986.578 | 1.3855e-08 | 1.9252e-08 | 4.3329e-10 | 1.9946e-08 | 1.6737e-08 | 8.7712e-10 | 2.0806e-09 | 9.9156e-10 | 6.3814e-11 | 52975.109
142998.75 | 1.375e-08 | 1.9144e-08 | 4.2857e-10 | 2.0084e-08 | 1.675e-08 | 8.8394e-10 | 2.0472e-09 | 9.9946e-10 | 6.474e-11 | 52987.281
143010.922 | 1.3738e-08 | 1.9147e-08 | 4.3169e-10 | 1.9857e-08 | 1.6785e-08 | 8.8485e-10 | 2.0912e-09 | 9.8524e-10 | 6.3357e-11 | 52999.453
143023.078 | 1.3757e-08 | 1.8957e-08 | 4.2662e-10 | 1.9896e-08 | 1.6754e-08 | 8.8909e-10 | 2.0619e-09 | 9.9863e-10 | 6.4018e-11 | 53011.609
143035.25 | 1.3808e-08 | 1.9149e-08 | 4.2639e-10 | 1.9567e-08 | 1.6901e-08 | 8.8656e-10 | 2.0805e-09 | 9.8922e-10 | 6.3423e-11 | 53023.781
143047.422 | 1.3791e-08 | 1.8883e-08 | 4.279e-10 | 1.9683e-08 | 1.6781e-08 | 8.7181e-10 | 2.0629e-09 | 9.7639e-10 | 6.2493e-11 | 53035.953
143059.594 | 1.3736e-08 | 1.8968e-08 | 4.237e-10 | 1.9749e-08 | 1.6539e-08 | 8.801e-10 | 2.0425e-09 | 9.7494e-10 | 6.2553e-11 | 53048.125
143071.75 | 1.3701e-08 | 1.8986e-08 | 4.2899e-10 | 1.949e-08 | 1.6535e-08 | 8.6505e-10 | 2.061e-09 | 9.7353e-10 | 6.2784e-11 | 53060.281
143083.922 | 1.3486e-08 | 1.8617e-08 | 4.2244e-10 | 1.9617e-08 | 1.6533e-08 | 8.7807e-10 | 2.0653e-09 | 9.7016e-10 | 6.2749e-11 | 53072.453
143096.094 | 1.377e-08 | 1.8822e-08 | 4.2307e-10 | 1.9654e-08 | 1.6523e-08 | 8.6759e-10 | 2.0499e-09 | 9.7733e-10 | 6.23e-11 | 53084.625
143108.25 | 1.3733e-08 | 1.8846e-08 | 4.2558e-10 | 1.991e-08 | 1.6565e-08 | 8.7878e-10 | 2.0718e-09 | 9.8664e-10 | 6.3247e-11 | 53096.781
143120.422 | 1.374e-08 | 1.8891e-08 | 4.3054e-10 | 1.9777e-08 | 1.6822e-08 | 8.9128e-10 | 2.0532e-09 | 9.8482e-10 | 6.27e-11 | 53108.953
143132.594 | 1.3606e-08 | 1.9031e-08 | 4.2953e-10 | 1.9683e-08 | 1.6502e-08 | 8.6777e-10 | 2.045e-09 | 9.6869e-10 | 6.311e-11 | 53121.125
143144.75 | 1.3623e-08 | 1.8566e-08 | 4.31e-10 | 1.9888e-08 | 1.6662e-08 | 8.7127e-10 | 2.0275e-09 | 9.7438e-10 | 6.2398e-11 | 53133.281
143156.922 | 1.3604e-08 | 1.8543e-08 | 4.2555e-10 | 1.9426e-08 | 1.6553e-08 | 8.7533e-10 | 2.048e-09 | 9.6093e-10 | 6.1315e-11 | 53145.453
143169.094 | 1.3655e-08 | 1.8749e-08 | 4.2746e-10 | 1.9802e-08 | 1.6463e-08 | 8.7054e-10 | 2.0319e-09 | 9.7265e-10 | 6.2441e-11 | 53157.625
143181.25 | 1.3512e-08 | 1.8586e-08 | 4.2538e-10 | 1.9658e-08 | 1.6675e-08 | 8.6249e-10 | 2.0563e-09 | 9.6239e-10 | 6.1882e-11 | 53169.781
143193.422 | 1.3447e-08 | 1.8866e-08 | 4.2319e-10 | 1.9301e-08 | 1.6445e-08 | 8.6614e-10 | 2.0455e-09 | 9.6952e-10 | 6.2171e-11 | 53181.953
143205.594 | 1.3588e-08 | 1.8374e-08 | 4.2664e-10 | 1.962e-08 | 1.6519e-08 | 8.6389e-10 | 2.0209e-09 | 9.6769e-10 | 6.168e-11 | 53194.125
143217.75 | 1.352e-08 | 1.8588e-08 | 4.2307e-10 | 1.94e-08 | 1.6591e-08 | 8.6235e-10 | 2.0283e-09 | 9.7464e-10 | 6.1407e-11 | 53206.281
143229.922 | 1.3567e-08 | 1.8583e-08 | 4.256e-10 | 1.9414e-08 | 1.6624e-08 | 8.7586e-10 | 2.0308e-09 | 9.5697e-10 | 6.2232e-11 | 53218.453
143242.094 | 1.3422e-08 | 1.8508e-08 | 4.2021e-10 | 1.9328e-08 | 1.6495e-08 | 8.6166e-10 | 2.0293e-09 | 9.7082e-10 | 6.1802e-11 | 53230.625
143254.266 | 1.3688e-08 | 1.8493e-08 | 4.1541e-10 | 1.9196e-08 | 1.6334e-08 | 8.5216e-10 | 2.0053e-09 | 9.4952e-10 | 6.1558e-11 | 53242.797
143266.422 | 1.3418e-08 | 1.8568e-08 | 4.127e-10 | 1.9552e-08 | 1.6433e-08 | 8.6329e-10 | 2.0369e-09 | 9.6512e-10 | 6.2435e-11 | 53254.953
143278.594 | 1.3474e-08 | 1.8479e-08 | 4.2108e-10 | 1.939e-08 | 1.6426e-08 | 8.4791e-10 | 2.0182e-09 | 9.4637e-10 | 6.1518e-11 | 53267.125
143290.766 | 1.3603e-08 | 1.8613e-08 | 4.2254e-10 | 1.9555e-08 | 1.6456e-08 | 8.6276e-10 | 2.0263e-09 | 9.7384e-10 | 6.1651e-11 | 53279.297
143302.922 | 1.3443e-08 | 1.8868e-08 | 4.2154e-10 | 1.956e-08 | 1.6534e-08 | 8.7466e-10 | 2.0352e-09 | 9.6986e-10 | 6.191e-11 | 53291.453
143315.094 | 1.3635e-08 | 1.872e-08 | 4.2714e-10 | 1.9523e-08 | 1.6623e-08 | 8.9167e-10 | 2.0631e-09 | 9.7095e-10 | 6.1927e-11 | 53303.625
143327.266 | 1.3867e-08 | 1.8871e-08 | 4.2548e-10 | 1.9549e-08 | 1.6655e-08 | 9.0937e-10 | 2.0411e-09 | 9.7099e-10 | 6.3182e-11 | 53315.797
143339.422 | 1.382e-08 | 1.8791e-08 | 4.3364e-10 | 1.9641e-08 | 1.6671e-08 | 8.9782e-10 | 2.0522e-09 | 9.5966e-10 | 6.2628e-11 | 53327.953
143351.594 | 1.3591e-08 | 1.8919e-08 | 4.3126e-10 | 1.9562e-08 | 1.664e-08 | 9.0292e-10 | 2.0423e-09 | 9.6917e-10 | 6.312e-11 | 53340.125
143363.766 | 1.3487e-08 | 1.8653e-08 | 4.2887e-10 | 1.9506e-08 | 1.6507e-08 | 9.1565e-10 | 2.0433e-09 | 9.7821e-10 | 6.2513e-11 | 53352.297
143375.922 | 1.3871e-08 | 1.874e-08 | 4.2849e-10 | 1.9492e-08 | 1.67e-08 | 8.9612e-10 | 2.0391e-09 | 9.6794e-10 | 6.2524e-11 | 53364.453
143388.094 | 1.3807e-08 | 1.8537e-08 | 4.2595e-10 | 1.9596e-08 | 1.6687e-08 | 9.0318e-10 | 2.0449e-09 | 9.641e-10 | 6.263e-11 | 53376.625
143400.266 | 1.3675e-08 | 1.8712e-08 | 4.3148e-10 | 1.9733e-08 | 1.6662e-08 | 9.0243e-10 | 2.0669e-09 | 9.7056e-10 | 6.2604e-11 | 53388.797
143412.422 | 1.3679e-08 | 1.8796e-08 | 4.3412e-10 | 1.9375e-08 | 1.6619e-08 | 9.0964e-10 | 2.0618e-09 | 9.7506e-10 | 6.2347e-11 | 53400.953
143424.594 | 1.3619e-08 | 1.8688e-08 | 4.3665e-10 | 1.9615e-08 | 1.6671e-08 | 9.0795e-10 | 2.0457e-09 | 9.8286e-10 | 6.3033e-11 | 53413.125
143436.766 | 1.3796e-08 | 1.8739e-08 | 4.331e-10 | 1.9813e-08 | 1.684e-08 | 9.0352e-10 | 2.0422e-09 | 9.8694e-10 | 6.2743e-11 | 53425.297
143448.938 | 1.3595e-08 | 1.8889e-08 | 4.3916e-10 | 1.9603e-08 | 1.6666e-08 | 8.9326e-10 | 2.0467e-09 | 9.743e-10 | 6.3471e-11 | 53437.469
143461.094 | 1.3971e-08 | 1.8552e-08 | 4.2511e-10 | 1.9355e-08 | 1.6343e-08 | 8.8934e-10 | 2.0325e-09 | 9.5392e-10 | 6.1775e-11 | 53449.625
143473.266 | 1.3488e-08 | 1.8376e-08 | 4.2737e-10 | 1.9033e-08 | 1.639e-08 | 8.9558e-10 | 2.0239e-09 | 9.5411e-10 | 6.2949e-11 | 53461.797
143485.438 | 1.3716e-08 | 1.8629e-08 | 4.2551e-10 | 1.9608e-08 | 1.6455e-08 | 8.9028e-10 | 2.0243e-09 | 9.5615e-10 | 6.2396e-11 | 53473.969
143497.594 | 1.3428e-08 | 1.8693e-08 | 4.2824e-10 | 1.9186e-08 | 1.6567e-08 | 9.1781e-10 | 2.022e-09 | 9.6328e-10 | 6.1916e-11 | 53486.125
143509.766 | 1.3656e-08 | 1.867e-08 | 4.2641e-10 | 1.9456e-08 | 1.6574e-08 | 8.9883e-10 | 2.018e-09 | 9.6703e-10 | 6.2061e-11 | 53498.297
143521.938 | 1.3647e-08 | 1.8813e-08 | 4.2832e-10 | 1.9281e-08 | 1.6527e-08 | 9.0416e-10 | 2.0429e-09 | 9.6727e-10 | 6.3151e-11 | 53510.469
143534.094 | 1.3625e-08 | 1.8927e-08 | 4.3508e-10 | 1.9804e-08 | 1.6636e-08 | 9.0154e-10 | 2.0461e-09 | 9.9084e-10 | 6.3414e-11 | 53522.625
143546.266 | 1.3743e-08 | 1.8819e-08 | 4.3477e-10 | 1.972e-08 | 1.657e-08 | 9.0583e-10 | 2.0594e-09 | 9.8417e-10 | 6.3676e-11 | 53534.797
143558.438 | 1.3747e-08 | 1.9018e-08 | 4.3329e-10 | 1.9768e-08 | 1.6755e-08 | 9.0318e-10 | 2.0743e-09 | 9.8384e-10 | 6.3979e-11 | 53546.969
143570.594 | 1.3968e-08 | 1.8959e-08 | 4.4258e-10 | 1.9944e-08 | 1.6768e-08 | 9.213e-10 | 2.0715e-09 | 9.9488e-10 | 6.3867e-11 | 53559.125
143582.766 | 1.4032e-08 | 1.8909e-08 | 4.4007e-10 | 1.9593e-08 | 1.6703e-08 | 8.9549e-10 | 2.0679e-09 | 9.7981e-10 | 6.2724e-11 | 53571.297
143594.938 | 1.3825e-08 | 1.8621e-08 | 4.3376e-10 | 1.9626e-08 | 1.668e-08 | 9.0441e-10 | 2.0435e-09 | 9.6992e-10 | 6.3028e-11 | 53583.469
143607.094 | 1.3881e-08 | 1.8737e-08 | 4.3869e-10 | 1.9346e-08 | 1.6542e-08 | 9.0573e-10 | 2.0329e-09 | 9.7566e-10 | 6.3782e-11 | 53595.625
143619.266 | 1.3678e-08 | 1.8704e-08 | 4.38e-10 | 1.9514e-08 | 1.6971e-08 | 9.1066e-10 | 2.0941e-09 | 9.68e-10 | 6.3284e-11 | 53607.797
143631.438 | 1.3676e-08 | 1.8974e-08 | 4.3465e-10 | 1.9636e-08 | 1.6927e-08 | 8.9409e-10 | 2.0635e-09 | 9.7997e-10 | 6.3409e-11 | 53619.969
143643.609 | 1.3796e-08 | 1.8827e-08 | 4.3692e-10 | 1.969e-08 | 1.6714e-08 | 9.0662e-10 | 2.0613e-09 | 9.7158e-10 | 6.3296e-11 | 53632.14
143655.766 | 1.3816e-08 | 1.848e-08 | 4.4145e-10 | 1.9708e-08 | 1.6712e-08 | 9.0111e-10 | 2.0412e-09 | 9.7292e-10 | 6.3167e-11 | 53644.297
143667.938 | 1.3662e-08 | 1.8801e-08 | 4.3862e-10 | 1.9718e-08 | 1.6682e-08 | 9.0259e-10 | 2.0624e-09 | 9.8045e-10 | 6.3699e-11 | 53656.469
143680.109 | 1.3725e-08 | 1.8713e-08 | 4.3374e-10 | 1.9665e-08 | 1.6485e-08 | 9.032e-10 | 2.0782e-09 | 9.8072e-10 | 6.3923e-11 | 53668.64
143692.266 | 1.3804e-08 | 1.9074e-08 | 4.3662e-10 | 1.9878e-08 | 1.6944e-08 | 9.1554e-10 | 2.0644e-09 | 9.9827e-10 | 6.4263e-11 | 53680.797
143704.438 | 1.414e-08 | 1.8944e-08 | 4.4487e-10 | 1.9989e-08 | 1.6894e-08 | 9.0525e-10 | 2.0779e-09 | 9.8428e-10 | 6.4659e-11 | 53692.969
143716.609 | 1.3925e-08 | 1.886e-08 | 4.472e-10 | 2.001e-08 | 1.6837e-08 | 9.1566e-10 | 2.088e-09 | 9.9177e-10 | 6.4315e-11 | 53705.14
143728.766 | 1.3899e-08 | 1.9151e-08 | 4.434e-10 | 2.0001e-08 | 1.6928e-08 | 9.1304e-10 | 2.0811e-09 | 1.0062e-09 | 6.4429e-11 | 53717.297
143740.938 | 1.3904e-08 | 1.8988e-08 | 4.4376e-10 | 1.984e-08 | 1.6717e-08 | 9.1301e-10 | 2.0755e-09 | 9.9135e-10 | 6.3797e-11 | 53729.469
143753.109 | 1.3742e-08 | 1.8875e-08 | 4.3955e-10 | 2.0104e-08 | 1.6884e-08 | 9.1824e-10 | 2.0832e-09 | 9.7274e-10 | 6.3246e-11 | 53741.64
143765.266 | 1.4052e-08 | 1.8906e-08 | 4.315e-10 | 1.9643e-08 | 1.6824e-08 | 8.9268e-10 | 2.0594e-09 | 9.7567e-10 | 6.371e-11 | 53753.797
143777.438 | 1.3714e-08 | 1.8526e-08 | 4.313e-10 | 1.956e-08 | 1.6734e-08 | 8.9066e-10 | 2.0593e-09 | 9.6883e-10 | 6.256e-11 | 53765.969
143789.609 | 1.3795e-08 | 1.8671e-08 | 4.3435e-10 | 1.9452e-08 | 1.6751e-08 | 9.0044e-10 | 2.0614e-09 | 9.7291e-10 | 6.2898e-11 | 53778.14
143801.766 | 1.3703e-08 | 1.8697e-08 | 4.299e-10 | 1.9428e-08 | 1.6645e-08 | 8.955e-10 | 2.0423e-09 | 9.7814e-10 | 6.2724e-11 | 53790.297
143813.938 | 1.3568e-08 | 1.8779e-08 | 4.3391e-10 | 1.9501e-08 | 1.688e-08 | 8.9096e-10 | 2.0444e-09 | 9.7698e-10 | 6.2683e-11 | 53802.469
143826.109 | 1.3563e-08 | 1.8558e-08 | 4.2486e-10 | 1.9501e-08 | 1.675e-08 | 8.8873e-10 | 2.0508e-09 | 9.7735e-10 | 6.3743e-11 | 53814.64
143838.281 | 1.3674e-08 | 1.8779e-08 | 4.3308e-10 | 1.9347e-08 | 1.6699e-08 | 8.883e-10 | 2.0688e-09 | 9.784e-10 | 6.3491e-11 | 53826.812
143850.438 | 1.3647e-08 | 1.8766e-08 | 4.3138e-10 | 1.9604e-08 | 1.6525e-08 | 8.853e-10 | 2.042e-09 | 9.6641e-10 | 6.2806e-11 | 53838.969
143862.609 | 1.3561e-08 | 1.8729e-08 | 4.2948e-10 | 1.9263e-08 | 1.6451e-08 | 8.8315e-10 | 2.0316e-09 | 9.7085e-10 | 6.2476e-11 | 53851.14
143874.781 | 1.3684e-08 | 1.8662e-08 | 4.3265e-10 | 1.9627e-08 | 1.6392e-08 | 8.8055e-10 | 2.059e-09 | 9.7174e-10 | 6.2663e-11 | 53863.312
143886.938 | 1.3634e-08 | 1.8567e-08 | 4.2335e-10 | 1.9348e-08 | 1.6351e-08 | 8.8656e-10 | 2.0278e-09 | 9.6675e-10 | 6.2854e-11 | 53875.469
143899.109 | 1.3649e-08 | 1.8611e-08 | 4.2749e-10 | 1.9469e-08 | 1.6632e-08 | 8.8171e-10 | 2.0348e-09 | 9.5526e-10 | 6.2882e-11 | 53887.64
143911.281 | 1.3449e-08 | 1.8473e-08 | 4.2441e-10 | 1.9373e-08 | 1.6425e-08 | 8.8439e-10 | 2.0227e-09 | 9.6347e-10 | 6.3354e-11 | 53899.812
143923.438 | 1.3633e-08 | 1.8716e-08 | 4.2687e-10 | 1.9649e-08 | 1.657e-08 | 8.9088e-10 | 2.0733e-09 | 9.7309e-10 | 6.3193e-11 | 53911.969
143935.609 | 1.3676e-08 | 1.8691e-08 | 4.2769e-10 | 1.958e-08 | 1.6608e-08 | 8.9446e-10 | 2.0566e-09 | 9.8077e-10 | 6.3923e-11 | 53924.14
143947.781 | 1.3508e-08 | 1.8682e-08 | 4.2902e-10 | 1.9625e-08 | 1.6457e-08 | 8.8765e-10 | 2.0571e-09 | 9.7415e-10 | 6.2865e-11 | 53936.312
143959.938 | 1.3524e-08 | 1.8609e-08 | 4.3399e-10 | 1.9545e-08 | 1.6666e-08 | 9.0546e-10 | 2.0678e-09 | 9.8455e-10 | 6.3174e-11 | 53948.469
143972.109 | 1.3777e-08 | 1.8906e-08 | 4.3161e-10 | 1.9432e-08 | 1.6607e-08 | 8.9093e-10 | 2.068e-09 | 9.7573e-10 | 6.2682e-11 | 53960.64
143984.281 | 1.3669e-08 | 1.8909e-08 | 4.3444e-10 | 1.9574e-08 | 1.6584e-08 | 8.9143e-10 | 2.0576e-09 | 9.8181e-10 | 6.2751e-11 | 53972.812
143996.438 | 1.3615e-08 | 1.8865e-08 | 4.3854e-10 | 1.9468e-08 | 1.6556e-08 | 8.8433e-10 | 2.0712e-09 | 9.8331e-10 | 6.3254e-11 | 53984.969
144008.609 | 1.3762e-08 | 1.8975e-08 | 4.3694e-10 | 1.9594e-08 | 1.6669e-08 | 8.9446e-10 | 2.0573e-09 | 9.7733e-10 | 6.4147e-11 | 53997.14
144020.781 | 1.3552e-08 | 1.884e-08 | 4.3303e-10 | 1.9607e-08 | 1.6602e-08 | 9.0538e-10 | 2.0506e-09 | 9.824e-10 | 6.3555e-11 | 54009.312
144032.953 | 1.3622e-08 | 1.8798e-08 | 4.4016e-10 | 1.9557e-08 | 1.6768e-08 | 8.9643e-10 | 2.0783e-09 | 9.7385e-10 | 6.2835e-11 | 54021.484
144045.109 | 1.389e-08 | 1.889e-08 | 4.3719e-10 | 2.0007e-08 | 1.6975e-08 | 9.0016e-10 | 2.0662e-09 | 9.7507e-10 | 6.3318e-11 | 54033.64
144057.281 | 1.3924e-08 | 1.9052e-08 | 4.3763e-10 | 1.9791e-08 | 1.6795e-08 | 8.9294e-10 | 2.0708e-09 | 9.8218e-10 | 6.3775e-11 | 54045.812
144069.453 | 1.3665e-08 | 1.8923e-08 | 4.3981e-10 | 1.9715e-08 | 1.6841e-08 | 8.9755e-10 | 2.0758e-09 | 9.84e-10 | 6.4498e-11 | 54057.984
144081.609 | 1.3755e-08 | 1.8995e-08 | 4.3798e-10 | 2.0003e-08 | 1.6791e-08 | 9.0268e-10 | 2.0838e-09 | 9.9683e-10 | 6.3749e-11 | 54070.14
144093.781 | 1.3783e-08 | 1.896e-08 | 4.334e-10 | 1.9815e-08 | 1.6735e-08 | 8.8882e-10 | 2.0484e-09 | 9.6726e-10 | 6.3075e-11 | 54082.312
144105.953 | 1.3688e-08 | 1.8639e-08 | 4.3234e-10 | 1.9596e-08 | 1.6732e-08 | 8.8352e-10 | 2.0486e-09 | 9.7554e-10 | 6.3128e-11 | 54094.484
144118.109 | 1.3726e-08 | 1.892e-08 | 4.3126e-10 | 1.9431e-08 | 1.6676e-08 | 8.8285e-10 | 2.0443e-09 | 9.7672e-10 | 6.35e-11 | 54106.64
144130.281 | 1.3758e-08 | 1.8764e-08 | 4.2836e-10 | 1.9581e-08 | 1.6696e-08 | 8.819e-10 | 2.0753e-09 | 9.7674e-10 | 6.3077e-11 | 54118.812
144142.453 | 1.363e-08 | 1.8788e-08 | 4.3014e-10 | 1.9491e-08 | 1.663e-08 | 8.8058e-10 | 2.0619e-09 | 9.7039e-10 | 6.2454e-11 | 54130.984
144154.609 | 1.3508e-08 | 1.8636e-08 | 4.2971e-10 | 1.9684e-08 | 1.672e-08 | 8.8467e-10 | 2.0607e-09 | 9.7657e-10 | 6.2406e-11 | 54143.14
144166.781 | 1.3646e-08 | 1.8892e-08 | 4.2624e-10 | 1.9704e-08 | 1.6736e-08 | 8.7597e-10 | 2.0446e-09 | 9.7667e-10 | 6.25e-11 | 54155.312
144178.953 | 1.3678e-08 | 1.8965e-08 | 4.2863e-10 | 1.9751e-08 | 1.6658e-08 | 8.79e-10 | 2.0734e-09 | 9.8326e-10 | 6.2923e-11 | 54167.484
144191.109 | 1.3636e-08 | 1.8756e-08 | 4.3361e-10 | 1.9855e-08 | 1.6626e-08 | 8.9328e-10 | 2.0652e-09 | 9.8261e-10 | 6.3887e-11 | 54179.64
144203.281 | 1.3545e-08 | 1.8687e-08 | 4.3247e-10 | 1.9471e-08 | 1.652e-08 | 8.8148e-10 | 2.0504e-09 | 9.7334e-10 | 6.2317e-11 | 54191.812
144215.453 | 1.3598e-08 | 1.869e-08 | 4.286e-10 | 1.962e-08 | 1.67e-08 | 8.7992e-10 | 2.0505e-09 | 9.7443e-10 | 6.2382e-11 | 54203.984
144227.625 | 1.374e-08 | 1.8556e-08 | 4.3615e-10 | 1.9648e-08 | 1.6524e-08 | 8.8383e-10 | 2.0502e-09 | 9.7933e-10 | 6.2526e-11 | 54216.156
144239.781 | 1.3651e-08 | 1.8727e-08 | 4.2784e-10 | 1.9582e-08 | 1.6654e-08 | 8.8996e-10 | 2.0549e-09 | 9.7402e-10 | 6.3135e-11 | 54228.312
144251.953 | 1.3507e-08 | 1.8551e-08 | 4.2748e-10 | 1.951e-08 | 1.6575e-08 | 8.8012e-10 | 2.0293e-09 | 9.619e-10 | 6.2326e-11 | 54240.484
144264.125 | 1.3363e-08 | 1.8366e-08 | 4.1757e-10 | 1.9288e-08 | 1.645e-08 | 8.8048e-10 | 2.0324e-09 | 9.5079e-10 | 6.2041e-11 | 54252.656
144276.281 | 1.3421e-08 | 1.8784e-08 | 4.2001e-10 | 1.9286e-08 | 1.6272e-08 | 8.6942e-10 | 2.0278e-09 | 9.5951e-10 | 6.272e-11 | 54264.812
144288.453 | 1.3448e-08 | 1.8572e-08 | 4.2136e-10 | 1.9178e-08 | 1.6311e-08 | 8.723e-10 | 2.0051e-09 | 9.6094e-10 | 6.2061e-11 | 54276.984
144300.625 | 1.344e-08 | 1.864e-08 | 4.2426e-10 | 1.9312e-08 | 1.6336e-08 | 8.6806e-10 | 2.0278e-09 | 9.5609e-10 | 6.1378e-11 | 54289.156
144312.781 | 1.3411e-08 | 1.8347e-08 | 4.1997e-10 | 1.9384e-08 | 1.636e-08 | 8.7193e-10 | 2.0098e-09 | 9.5864e-10 | 6.1119e-11 | 54301.312
144324.953 | 1.3516e-08 | 1.8246e-08 | 4.2177e-10 | 1.9161e-08 | 1.637e-08 | 8.7142e-10 | 2.0188e-09 | 9.4896e-10 | 6.1364e-11 | 54313.484
144337.125 | 1.3398e-08 | 1.8293e-08 | 4.1663e-10 | 1.8906e-08 | 1.6244e-08 | 8.6703e-10 | 1.9992e-09 | 9.6118e-10 | 6.07e-11 | 54325.656
144349.281 | 1.3315e-08 | 1.8278e-08 | 4.148e-10 | 1.9096e-08 | 1.6156e-08 | 8.6186e-10 | 2.0046e-09 | 9.446e-10 | 6.051e-11 | 54337.812
144361.453 | 1.327e-08 | 1.8382e-08 | 4.1066e-10 | 1.9077e-08 | 1.6123e-08 | 8.6982e-10 | 1.9882e-09 | 9.4473e-10 | 6.1311e-11 | 54349.984
144373.625 | 1.3401e-08 | 1.8463e-08 | 4.1372e-10 | 1.9081e-08 | 1.6088e-08 | 8.6402e-10 | 1.998e-09 | 9.6146e-10 | 6.0952e-11 | 54362.156
144385.781 | 1.3402e-08 | 1.82e-08 | 4.0918e-10 | 1.9202e-08 | 1.618e-08 | 8.7243e-10 | 2.0206e-09 | 9.5719e-10 | 6.1083e-11 | 54374.312
144397.953 | 1.3353e-08 | 1.828e-08 | 4.2148e-10 | 1.9268e-08 | 1.6354e-08 | 8.6763e-10 | 2.0191e-09 | 9.5442e-10 | 6.1771e-11 | 54386.484
144410.125 | 1.3428e-08 | 1.8422e-08 | 4.1726e-10 | 1.9651e-08 | 1.6743e-08 | 8.8214e-10 | 2.0518e-09 | 9.5874e-10 | 6.2608e-11 | 54398.656
144422.297 | 1.3714e-08 | 1.8659e-08 | 4.3085e-10 | 1.9403e-08 | 1.6637e-08 | 8.8242e-10 | 2.0445e-09 | 9.6362e-10 | 6.2394e-11 | 54410.828
144434.453 | 1.363e-08 | 1.8639e-08 | 4.3087e-10 | 1.9466e-08 | 1.6702e-08 | 8.8909e-10 | 2.052e-09 | 9.7111e-10 | 6.2615e-11 | 54422.984
144446.625 | 1.3857e-08 | 1.8537e-08 | 4.3049e-10 | 1.9568e-08 | 1.6711e-08 | 8.7144e-10 | 2.0266e-09 | 9.6905e-10 | 6.2755e-11 | 54435.156
144458.797 | 1.3649e-08 | 1.8722e-08 | 4.4071e-10 | 1.9575e-08 | 1.6949e-08 | 8.8346e-10 | 2.0429e-09 | 9.6894e-10 | 6.3115e-11 | 54447.328
144470.953 | 1.3634e-08 | 1.872e-08 | 4.3992e-10 | 1.9642e-08 | 1.6565e-08 | 8.938e-10 | 2.0565e-09 | 9.769e-10 | 6.3534e-11 | 54459.484
144483.125 | 1.3729e-08 | 1.8551e-08 | 4.2909e-10 | 1.9581e-08 | 1.6569e-08 | 8.7296e-10 | 2.0486e-09 | 9.6987e-10 | 6.3388e-11 | 54471.656
144495.297 | 1.3751e-08 | 1.8495e-08 | 4.3779e-10 | 1.9534e-08 | 1.6479e-08 | 8.8425e-10 | 2.0507e-09 | 9.637e-10 | 6.1855e-11 | 54483.828
144507.453 | 1.3532e-08 | 1.853e-08 | 4.3485e-10 | 1.9562e-08 | 1.6759e-08 | 8.7901e-10 | 2.042e-09 | 9.8077e-10 | 6.2292e-11 | 54495.984
144519.625 | 1.3468e-08 | 1.8556e-08 | 4.3366e-10 | 1.9376e-08 | 1.6546e-08 | 8.7256e-10 | 2.03e-09 | 9.6331e-10 | 6.2371e-11 | 54508.156
144531.797 | 1.3542e-08 | 1.8541e-08 | 4.3387e-10 | 1.9357e-08 | 1.6756e-08 | 8.7543e-10 | 2.0497e-09 | 9.7318e-10 | 6.2966e-11 | 54520.328
144543.953 | 1.3679e-08 | 1.8428e-08 | 4.2852e-10 | 1.9526e-08 | 1.6509e-08 | 8.8657e-10 | 2.0427e-09 | 9.6929e-10 | 6.2247e-11 | 54532.484
144556.125 | 1.365e-08 | 1.8399e-08 | 4.3786e-10 | 1.9877e-08 | 1.6736e-08 | 8.83e-10 | 2.0489e-09 | 9.6887e-10 | 6.2533e-11 | 54544.656
144568.297 | 1.3688e-08 | 1.856e-08 | 4.3069e-10 | 1.9485e-08 | 1.6572e-08 | 8.6631e-10 | 2.0286e-09 | 9.6305e-10 | 6.2252e-11 | 54556.828
144580.469 | 1.359e-08 | 1.8411e-08 | 4.3251e-10 | 1.958e-08 | 1.652e-08 | 8.7309e-10 | 2.0295e-09 | 9.5414e-10 | 6.1833e-11 | 54569
144592.625 | 1.376e-08 | 1.8516e-08 | 4.3169e-10 | 1.9431e-08 | 1.6636e-08 | 8.8529e-10 | 2.0413e-09 | 9.6055e-10 | 6.2156e-11 | 54581.156
144604.797 | 1.3859e-08 | 1.8484e-08 | 4.324e-10 | 1.9525e-08 | 1.6491e-08 | 8.754e-10 | 2.0403e-09 | 9.6541e-10 | 6.2951e-11 | 54593.328
144616.969 | 1.3568e-08 | 1.842e-08 | 4.2778e-10 | 1.9642e-08 | 1.6578e-08 | 8.8122e-10 | 2.0509e-09 | 9.6393e-10 | 6.2333e-11 | 54605.5
144629.125 | 1.3671e-08 | 1.8598e-08 | 4.3346e-10 | 1.9445e-08 | 1.6754e-08 | 8.7631e-10 | 2.038e-09 | 9.5718e-10 | 6.1776e-11 | 54617.656
144641.297 | 1.3509e-08 | 1.8378e-08 | 4.2727e-10 | 1.9223e-08 | 1.673e-08 | 8.7535e-10 | 2.0502e-09 | 9.6729e-10 | 6.2069e-11 | 54629.828
144653.469 | 1.3393e-08 | 1.8541e-08 | 4.3185e-10 | 1.9717e-08 | 1.6428e-08 | 8.7941e-10 | 2.0482e-09 | 9.6429e-10 | 6.2501e-11 | 54642
144665.625 | 1.3615e-08 | 1.8521e-08 | 4.3035e-10 | 1.9544e-08 | 1.6582e-08 | 8.773e-10 | 2.0398e-09 | 9.7508e-10 | 6.1739e-11 | 54654.156
144677.797 | 1.3507e-08 | 1.8464e-08 | 4.3305e-10 | 1.9776e-08 | 1.6532e-08 | 8.7646e-10 | 2.0264e-09 | 9.7167e-10 | 6.2319e-11 | 54666.328
144689.969 | 1.3657e-08 | 1.8483e-08 | 4.3276e-10 | 1.9475e-08 | 1.6651e-08 | 8.7961e-10 | 2.0417e-09 | 9.632e-10 | 6.314e-11 | 54678.5
144702.125 | 1.4095e-08 | 1.8629e-08 | 4.3433e-10 | 1.9545e-08 | 1.6742e-08 | 8.875e-10 | 2.0465e-09 | 9.763e-10 | 6.2934e-11 | 54690.656
144714.297 | 1.3908e-08 | 1.8572e-08 | 4.4083e-10 | 1.968e-08 | 1.69e-08 | 8.9234e-10 | 2.0701e-09 | 9.7198e-10 | 6.3256e-11 | 54702.828
144726.469 | 1.3913e-08 | 1.8397e-08 | 4.378e-10 | 1.9578e-08 | 1.6719e-08 | 8.9207e-10 | 2.0625e-09 | 9.6885e-10 | 6.3543e-11 | 54715
144738.625 | 1.3841e-08 | 1.8566e-08 | 4.4016e-10 | 1.9646e-08 | 1.6821e-08 | 8.8005e-10 | 2.0547e-09 | 9.8034e-10 | 6.3565e-11 | 54727.156
144750.797 | 1.3814e-08 | 1.8672e-08 | 4.3513e-10 | 1.964e-08 | 1.6973e-08 | 8.9215e-10 | 2.0594e-09 | 9.6338e-10 | 6.345e-11 | 54739.328
144762.969 | 1.386e-08 | 1.8484e-08 | 4.3677e-10 | 1.9708e-08 | 1.6989e-08 | 8.9441e-10 | 2.0344e-09 | 9.6819e-10 | 6.2757e-11 | 54751.5
144775.141 | 1.3843e-08 | 1.8565e-08 | 4.3534e-10 | 1.9723e-08 | 1.6616e-08 | 8.8255e-10 | 2.0462e-09 | 9.5368e-10 | 6.2841e-11 | 54763.672
144787.297 | 1.3711e-08 | 1.8623e-08 | 4.3937e-10 | 1.96e-08 | 1.6741e-08 | 8.7873e-10 | 2.0343e-09 | 9.6933e-10 | 6.4227e-11 | 54775.828
144799.469 | 1.374e-08 | 1.8759e-08 | 4.3662e-10 | 1.9331e-08 | 1.6491e-08 | 8.7109e-10 | 2.0371e-09 | 9.6278e-10 | 6.2442e-11 | 54788
144811.641 | 1.3613e-08 | 1.8519e-08 | 4.3484e-10 | 1.9089e-08 | 1.6434e-08 | 8.7859e-10 | 2.0268e-09 | 9.5855e-10 | 6.2196e-11 | 54800.172
144823.797 | 1.3757e-08 | 1.82e-08 | 4.2921e-10 | 1.9468e-08 | 1.6588e-08 | 8.7876e-10 | 2.0154e-09 | 9.5406e-10 | 6.2606e-11 | 54812.328
144835.969 | 1.3582e-08 | 1.8547e-08 | 4.2699e-10 | 1.9296e-08 | 1.6427e-08 | 8.6858e-10 | 2.0064e-09 | 9.5471e-10 | 6.1974e-11 | 54824.5
144848.141 | 1.3707e-08 | 1.836e-08 | 4.2179e-10 | 1.9285e-08 | 1.6564e-08 | 8.7162e-10 | 2.0397e-09 | 9.4979e-10 | 6.2658e-11 | 54836.672
144860.297 | 1.3621e-08 | 1.8404e-08 | 4.2707e-10 | 1.9617e-08 | 1.6726e-08 | 8.7819e-10 | 2.0418e-09 | 9.6197e-10 | 6.3136e-11 | 54848.828
144872.469 | 1.3682e-08 | 1.8694e-08 | 4.2966e-10 | 1.9769e-08 | 1.6711e-08 | 8.8667e-10 | 2.0513e-09 | 9.7193e-10 | 6.2791e-11 | 54861
144884.641 | 1.3779e-08 | 1.8621e-08 | 4.3161e-10 | 1.9534e-08 | 1.6661e-08 | 8.7859e-10 | 2.0362e-09 | 9.6297e-10 | 6.2458e-11 | 54873.172
144896.797 | 1.3826e-08 | 1.8737e-08 | 4.3082e-10 | 1.9483e-08 | 1.6708e-08 | 8.7356e-10 | 2.0456e-09 | 9.7041e-10 | 6.198e-11 | 54885.328
144908.969 | 1.3552e-08 | 1.8538e-08 | 4.2981e-10 | 1.9539e-08 | 1.6718e-08 | 8.762e-10 | 2.0343e-09 | 9.6255e-10 | 6.1986e-11 | 54897.5
144921.141 | 1.3641e-08 | 1.8517e-08 | 4.2766e-10 | 1.9621e-08 | 1.6473e-08 | 8.75e-10 | 2.03e-09 | 9.6945e-10 | 6.2078e-11 | 54909.672
144933.297 | 1.3637e-08 | 1.8388e-08 | 4.2862e-10 | 1.9345e-08 | 1.6682e-08 | 8.7027e-10 | 2.0426e-09 | 9.5443e-10 | 6.2098e-11 | 54921.828
144945.469 | 1.3661e-08 | 1.8716e-08 | 4.2508e-10 | 1.9405e-08 | 1.6492e-08 | 8.7736e-10 | 2.0303e-09 | 9.6345e-10 | 6.248e-11 | 54934
144957.641 | 1.3814e-08 | 1.8526e-08 | 4.3149e-10 | 1.9393e-08 | 1.6478e-08 | 8.8545e-10 | 2.0362e-09 | 9.7071e-10 | 6.2386e-11 | 54946.172
144969.813 | 1.3633e-08 | 1.8391e-08 | 4.2911e-10 | 1.9452e-08 | 1.6494e-08 | 8.7543e-10 | 2.0362e-09 | 9.711e-10 | 6.2121e-11 | 54958.344
144981.969 | 1.3663e-08 | 1.8487e-08 | 4.2729e-10 | 1.9176e-08 | 1.6469e-08 | 8.6981e-10 | 2.0302e-09 | 9.5019e-10 | 6.1903e-11 | 54970.5
144994.141 | 1.3661e-08 | 1.8203e-08 | 4.2258e-10 | 1.9286e-08 | 1.6518e-08 | 8.7177e-10 | 2.0234e-09 | 9.5953e-10 | 6.1425e-11 | 54982.672
145006.313 | 1.3506e-08 | 1.8128e-08 | 4.1974e-10 | 1.9317e-08 | 1.65e-08 | 8.6824e-10 | 2.0304e-09 | 9.4766e-10 | 6.1785e-11 | 54994.844
145018.469 | 1.3561e-08 | 1.8447e-08 | 4.2191e-10 | 1.927e-08 | 1.6381e-08 | 8.7532e-10 | 2.0265e-09 | 9.4976e-10 | 6.1098e-11 | 55007
145030.641 | 1.3412e-08 | 1.8347e-08 | 4.2124e-10 | 1.9248e-08 | 1.6436e-08 | 8.6744e-10 | 1.997e-09 | 9.568e-10 | 6.1203e-11 | 55019.172
145042.813 | 1.3402e-08 | 1.8272e-08 | 4.2135e-10 | 1.9269e-08 | 1.6342e-08 | 8.5802e-10 | 2.0117e-09 | 9.5518e-10 | 6.1429e-11 | 55031.344
145054.969 | 1.3523e-08 | 1.8161e-08 | 4.2478e-10 | 1.9442e-08 | 1.6359e-08 | 8.6723e-10 | 2.0272e-09 | 9.5952e-10 | 6.2258e-11 | 55043.5
145067.141 | 1.3576e-08 | 1.8151e-08 | 4.2494e-10 | 1.9528e-08 | 1.6564e-08 | 8.7195e-10 | 2.0317e-09 | 9.6297e-10 | 6.2495e-11 | 55055.672
145079.313 | 1.3586e-08 | 1.8629e-08 | 4.3062e-10 | 1.9738e-08 | 1.6565e-08 | 8.7405e-10 | 2.0376e-09 | 9.6972e-10 | 6.3225e-11 | 55067.844
145091.469 | 1.3687e-08 | 1.8777e-08 | 4.32e-10 | 1.966e-08 | 1.649e-08 | 8.8117e-10 | 2.0616e-09 | 9.6677e-10 | 6.3138e-11 | 55080
145103.641 | 1.3715e-08 | 1.8819e-08 | 4.3512e-10 | 1.9729e-08 | 1.6882e-08 | 8.8069e-10 | 2.0498e-09 | 9.8218e-10 | 6.2936e-11 | 55092.172
145115.813 | 1.3917e-08 | 1.852e-08 | 4.3688e-10 | 1.9639e-08 | 1.6856e-08 | 8.8546e-10 | 2.0356e-09 | 9.6749e-10 | 6.3746e-11 | 55104.344
145127.969 | 1.383e-08 | 1.875e-08 | 4.3597e-10 | 1.9538e-08 | 1.661e-08 | 8.81e-10 | 2.0572e-09 | 9.7704e-10 | 6.3192e-11 | 55116.5
145140.141 | 1.3903e-08 | 1.8683e-08 | 4.3511e-10 | 1.9894e-08 | 1.6839e-08 | 8.9134e-10 | 2.0719e-09 | 9.7567e-10 | 6.3701e-11 | 55128.672
145152.313 | 1.3908e-08 | 1.8649e-08 | 4.382e-10 | 1.9716e-08 | 1.6952e-08 | 8.8487e-10 | 2.0655e-09 | 9.7788e-10 | 6.3285e-11 | 55140.844
145164.484 | 1.3917e-08 | 1.8711e-08 | 4.3733e-10 | 1.9567e-08 | 1.6775e-08 | 8.8377e-10 | 2.0685e-09 | 9.6843e-10 | 6.3352e-11 | 55153.015
145176.641 | 1.4025e-08 | 1.8591e-08 | 4.3518e-10 | 1.9701e-08 | 1.6661e-08 | 8.9009e-10 | 2.0538e-09 | 9.7249e-10 | 6.3326e-11 | 55165.172
145188.813 | 1.394e-08 | 1.8544e-08 | 4.4e-10 | 1.9764e-08 | 1.7011e-08 | 8.8044e-10 | 2.0616e-09 | 9.675e-10 | 6.3202e-11 | 55177.344
145200.984 | 1.381e-08 | 1.8648e-08 | 4.4308e-10 | 1.9646e-08 | 1.6853e-08 | 8.7989e-10 | 2.0417e-09 | 9.6674e-10 | 6.2521e-11 | 55189.515
145213.141 | 1.3534e-08 | 1.8524e-08 | 4.3369e-10 | 1.9721e-08 | 1.6533e-08 | 8.8006e-10 | 2.0415e-09 | 9.6549e-10 | 6.2427e-11 | 55201.672
145225.313 | 1.3721e-08 | 1.8531e-08 | 4.3284e-10 | 1.9391e-08 | 1.6499e-08 | 8.7371e-10 | 2.0301e-09 | 9.6174e-10 | 6.313e-11 | 55213.844
145237.484 | 1.3733e-08 | 1.8528e-08 | 4.3204e-10 | 1.9716e-08 | 1.6458e-08 | 8.727e-10 | 2.0385e-09 | 9.6884e-10 | 6.3361e-11 | 55226.015
145249.641 | 1.3538e-08 | 1.8591e-08 | 4.3346e-10 | 1.954e-08 | 1.6584e-08 | 8.8005e-10 | 2.0279e-09 | 9.5966e-10 | 6.275e-11 | 55238.172
145261.813 | 1.3578e-08 | 1.8397e-08 | 4.3693e-10 | 1.9571e-08 | 1.6795e-08 | 8.8255e-10 | 2.0455e-09 | 9.7911e-10 | 6.281e-11 | 55250.344
145273.984 | 1.4007e-08 | 1.8539e-08 | 4.3547e-10 | 1.9513e-08 | 1.682e-08 | 8.764e-10 | 2.0395e-09 | 9.537e-10 | 6.2382e-11 | 55262.515
145286.141 | 1.3744e-08 | 1.8435e-08 | 4.348e-10 | 1.9568e-08 | 1.6677e-08 | 8.8876e-10 | 2.0211e-09 | 9.7613e-10 | 6.3491e-11 | 55274.672
145298.313 | 1.3897e-08 | 1.8573e-08 | 4.3256e-10 | 1.954e-08 | 1.6963e-08 | 8.7917e-10 | 2.053e-09 | 9.6807e-10 | 6.2476e-11 | 55286.844
145310.484 | 1.3802e-08 | 1.8525e-08 | 4.3711e-10 | 1.925e-08 | 1.666e-08 | 8.7711e-10 | 2.0355e-09 | 9.613e-10 | 6.2572e-11 | 55299.015
145322.641 | 1.3806e-08 | 1.852e-08 | 4.3369e-10 | 1.9421e-08 | 1.6719e-08 | 8.8462e-10 | 2.0127e-09 | 9.6041e-10 | 6.2801e-11 | 55311.172
145334.813 | 1.3853e-08 | 1.8563e-08 | 4.3045e-10 | 1.935e-08 | 1.6611e-08 | 8.7927e-10 | 2.0202e-09 | 9.5948e-10 | 6.2909e-11 | 55323.344
145346.984 | 1.3552e-08 | 1.8311e-08 | 4.271e-10 | 1.9291e-08 | 1.6511e-08 | 8.6495e-10 | 2.0097e-09 | 9.6195e-10 | 6.1931e-11 | 55335.515
145359.156 | 1.3567e-08 | 1.8567e-08 | 4.2756e-10 | 1.9451e-08 | 1.6415e-08 | 8.6623e-10 | 1.9974e-09 | 9.5132e-10 | 6.162e-11 | 55347.687
145371.313 | 1.3462e-08 | 1.8273e-08 | 4.2492e-10 | 1.9118e-08 | 1.6375e-08 | 8.492e-10 | 2.0124e-09 | 9.5189e-10 | 6.1417e-11 | 55359.844
145383.484 | 1.3387e-08 | 1.8401e-08 | 4.22e-10 | 1.911e-08 | 1.6251e-08 | 8.6247e-10 | 1.9989e-09 | 9.4877e-10 | 6.1703e-11 | 55372.015
145395.656 | 1.3336e-08 | 1.8144e-08 | 4.1978e-10 | 1.9009e-08 | 1.6186e-08 | 8.7175e-10 | 1.9836e-09 | 9.442e-10 | 6.1025e-11 | 55384.187
145407.813 | 1.3382e-08 | 1.8357e-08 | 4.2025e-10 | 1.9275e-08 | 1.6386e-08 | 8.6117e-10 | 2.0096e-09 | 9.5191e-10 | 6.0882e-11 | 55396.344
145419.984 | 1.337e-08 | 1.8108e-08 | 4.212e-10 | 1.8907e-08 | 1.6297e-08 | 8.5136e-10 | 1.9958e-09 | 9.4818e-10 | 6.0931e-11 | 55408.515
145432.156 | 1.3295e-08 | 1.822e-08 | 4.1373e-10 | 1.9212e-08 | 1.6384e-08 | 8.6161e-10 | 2.018e-09 | 9.4722e-10 | 6.2023e-11 | 55420.687
145444.313 | 1.3511e-08 | 1.8378e-08 | 4.2349e-10 | 1.9271e-08 | 1.655e-08 | 8.6347e-10 | 2.011e-09 | 9.5652e-10 | 6.1791e-11 | 55432.844
145456.484 | 1.3436e-08 | 1.8467e-08 | 4.2497e-10 | 1.9303e-08 | 1.654e-08 | 8.7563e-10 | 2.0142e-09 | 9.5878e-10 | 6.1782e-11 | 55445.015
145468.656 | 1.3747e-08 | 1.8219e-08 | 4.2527e-10 | 1.9255e-08 | 1.6529e-08 | 8.7034e-10 | 2.0174e-09 | 9.5048e-10 | 6.1579e-11 | 55457.187
145480.813 | 1.349e-08 | 1.811e-08 | 4.2982e-10 | 1.9284e-08 | 1.646e-08 | 8.5967e-10 | 2.0156e-09 | 9.5706e-10 | 6.1821e-11 | 55469.344
145492.984 | 1.3438e-08 | 1.8344e-08 | 4.2627e-10 | 1.9283e-08 | 1.6439e-08 | 8.684e-10 | 2.0039e-09 | 9.4106e-10 | 6.1649e-11 | 55481.515
145505.156 | 1.3607e-08 | 1.8204e-08 | 4.1917e-10 | 1.9357e-08 | 1.6458e-08 | 8.6719e-10 | 2.0208e-09 | 9.4544e-10 | 6.179e-11 | 55493.687
145517.313 | 1.3572e-08 | 1.8245e-08 | 4.2355e-10 | 1.9269e-08 | 1.6433e-08 | 8.645e-10 | 2.0354e-09 | 9.556e-10 | 6.1915e-11 | 55505.844
145529.484 | 1.3383e-08 | 1.818e-08 | 4.2577e-10 | 1.9383e-08 | 1.6423e-08 | 8.7692e-10 | 2.0012e-09 | 9.5953e-10 | 6.2497e-11 | 55518.015
145541.656 | 1.3513e-08 | 1.8571e-08 | 4.2775e-10 | 1.9129e-08 | 1.6681e-08 | 8.7014e-10 | 2.0124e-09 | 9.6023e-10 | 6.2639e-11 | 55530.187
145553.828 | 1.3526e-08 | 1.8045e-08 | 4.2707e-10 | 1.9408e-08 | 1.6507e-08 | 8.6679e-10 | 1.9905e-09 | 9.6095e-10 | 6.3608e-11 | 55542.359
145565.984 | 1.3479e-08 | 1.8365e-08 | 4.2815e-10 | 1.9163e-08 | 1.6426e-08 | 8.6158e-10 | 2.0003e-09 | 9.4713e-10 | 6.1777e-11 | 55554.515
145578.156 | 1.3482e-08 | 1.8359e-08 | 4.2138e-10 | 1.9346e-08 | 1.6409e-08 | 8.7115e-10 | 2.0193e-09 | 9.4444e-10 | 6.1586e-11 | 55566.687
145590.328 | 1.3486e-08 | 1.8265e-08 | 4.2656e-10 | 1.9461e-08 | 1.6685e-08 | 8.4916e-10 | 2.0076e-09 | 9.5469e-10 | 6.1856e-11 | 55578.859
145602.484 | 1.3374e-08 | 1.8335e-08 | 4.2328e-10 | 1.929e-08 | 1.6374e-08 | 8.623e-10 | 1.9951e-09 | 9.3443e-10 | 6.1788e-11 | 55591.015
145614.656 | 1.3277e-08 | 1.8413e-08 | 4.1715e-10 | 1.905e-08 | 1.6252e-08 | 8.6291e-10 | 1.9735e-09 | 9.3607e-10 | 6.1489e-11 | 55603.187
145626.828 | 1.3553e-08 | 1.8172e-08 | 4.1538e-10 | 1.8826e-08 | 1.6136e-08 | 8.5042e-10 | 1.9987e-09 | 9.3188e-10 | 6.1652e-11 | 55615.359
145638.984 | 1.3248e-08 | 1.7961e-08 | 4.1295e-10 | 1.888e-08 | 1.6136e-08 | 8.4915e-10 | 1.977e-09 | 9.3317e-10 | 6.0656e-11 | 55627.515
145651.156 | 1.3157e-08 | 1.7976e-08 | 4.103e-10 | 1.8829e-08 | 1.6263e-08 | 8.5468e-10 | 1.9723e-09 | 9.3243e-10 | 6.0592e-11 | 55639.687
145663.328 | 1.3095e-08 | 1.808e-08 | 4.1318e-10 | 1.8744e-08 | 1.63e-08 | 8.5735e-10 | 1.9678e-09 | 9.3894e-10 | 6.1058e-11 | 55651.859
145675.484 | 1.3219e-08 | 1.8003e-08 | 4.1154e-10 | 1.8872e-08 | 1.6261e-08 | 8.5476e-10 | 1.9793e-09 | 9.3594e-10 | 6.0912e-11 | 55664.015
145687.656 | 1.3213e-08 | 1.7987e-08 | 4.1148e-10 | 1.886e-08 | 1.604e-08 | 8.5366e-10 | 1.9841e-09 | 9.4833e-10 | 6.0485e-11 | 55676.187
145699.828 | 1.3426e-08 | 1.811e-08 | 4.1699e-10 | 1.9041e-08 | 1.6314e-08 | 8.5784e-10 | 1.9989e-09 | 9.3142e-10 | 6.0588e-11 | 55688.359
145711.984 | 1.3135e-08 | 1.812e-08 | 4.1716e-10 | 1.9184e-08 | 1.6296e-08 | 8.6622e-10 | 2.0011e-09 | 9.4131e-10 | 6.0978e-11 | 55700.515
145724.156 | 1.3269e-08 | 1.8016e-08 | 4.1769e-10 | 1.9079e-08 | 1.6325e-08 | 8.6717e-10 | 1.9879e-09 | 9.3832e-10 | 6.1621e-11 | 55712.687
145736.328 | 1.3414e-08 | 1.8422e-08 | 4.1588e-10 | 1.8835e-08 | 1.6134e-08 | 8.5855e-10 | 1.9895e-09 | 9.3078e-10 | 6.146e-11 | 55724.859
145748.5 | 1.3356e-08 | 1.8322e-08 | 4.1438e-10 | 1.895e-08 | 1.6218e-08 | 8.4972e-10 | 2.0045e-09 | 9.3247e-10 | 6.1617e-11 | 55737.031
145760.656 | 1.3658e-08 | 1.8083e-08 | 4.1095e-10 | 1.88e-08 | 1.6123e-08 | 8.6298e-10 | 1.9841e-09 | 9.3173e-10 | 6.1035e-11 | 55749.187
145772.828 | 1.3413e-08 | 1.8233e-08 | 4.1635e-10 | 1.9162e-08 | 1.6353e-08 | 8.6096e-10 | 1.9825e-09 | 9.5149e-10 | 6.1513e-11 | 55761.359
145785 | 1.3367e-08 | 1.8357e-08 | 4.1825e-10 | 1.9033e-08 | 1.6379e-08 | 8.5316e-10 | 2.0191e-09 | 9.4702e-10 | 6.0954e-11 | 55773.531
145797.156 | 1.3463e-08 | 1.854e-08 | 4.2043e-10 | 1.9404e-08 | 1.6171e-08 | 8.6993e-10 | 1.9995e-09 | 9.4896e-10 | 6.1665e-11 | 55785.687
145809.328 | 1.3486e-08 | 1.8341e-08 | 4.1699e-10 | 1.9266e-08 | 1.6378e-08 | 8.6203e-10 | 1.999e-09 | 9.4585e-10 | 6.1228e-11 | 55797.859
145821.5 | 1.3496e-08 | 1.8397e-08 | 4.1989e-10 | 1.9143e-08 | 1.6402e-08 | 8.6748e-10 | 1.9953e-09 | 9.4061e-10 | 6.1736e-11 | 55810.031
145833.656 | 1.3404e-08 | 1.8515e-08 | 4.1746e-10 | 1.9377e-08 | 1.6357e-08 | 8.7075e-10 | 1.998e-09 | 9.5465e-10 | 6.0855e-11 | 55822.187
145845.828 | 1.3497e-08 | 1.848e-08 | 4.2258e-10 | 1.9162e-08 | 1.6181e-08 | 8.6796e-10 | 2.0071e-09 | 9.5714e-10 | 6.2167e-11 | 55834.359
145858 | 1.3331e-08 | 1.8515e-08 | 4.1975e-10 | 1.917e-08 | 1.6447e-08 | 8.7931e-10 | 1.9975e-09 | 9.5352e-10 | 6.2173e-11 | 55846.531
145870.156 | 1.3512e-08 | 1.8497e-08 | 4.2276e-10 | 1.9175e-08 | 1.6544e-08 | 8.5836e-10 | 1.9933e-09 | 9.4558e-10 | 6.2677e-11 | 55858.687
145882.328 | 1.3555e-08 | 1.8594e-08 | 4.1902e-10 | 1.9494e-08 | 1.6421e-08 | 8.7964e-10 | 2.0262e-09 | 9.5381e-10 | 6.1714e-11 | 55870.859
145894.5 | 1.3399e-08 | 1.8562e-08 | 4.1543e-10 | 1.9132e-08 | 1.6641e-08 | 8.7061e-10 | 2.021e-09 | 9.5045e-10 | 6.1186e-11 | 55883.031
145906.656 | 1.3391e-08 | 1.8486e-08 | 4.2064e-10 | 1.9115e-08 | 1.6572e-08 | 8.6204e-10 | 2.0199e-09 | 9.5425e-10 | 6.2228e-11 | 55895.187
145918.828 | 1.3456e-08 | 1.8619e-08 | 4.2211e-10 | 1.921e-08 | 1.6445e-08 | 8.5757e-10 | 1.9997e-09 | 9.5306e-10 | 6.1885e-11 | 55907.359
145931 | 1.361e-08 | 1.8635e-08 | 4.1681e-10 | 1.9088e-08 | 1.6537e-08 | 8.6581e-10 | 2.0188e-09 | 9.4969e-10 | 6.1583e-11 | 55919.531
145943.172 | 1.3376e-08 | 1.8425e-08 | 4.2033e-10 | 1.9136e-08 | 1.6391e-08 | 8.6988e-10 | 1.9863e-09 | 9.525e-10 | 6.2115e-11 | 55931.703
145955.328 | 1.3403e-08 | 1.8503e-08 | 4.2e-10 | 1.9507e-08 | 1.6489e-08 | 8.8222e-10 | 2.0393e-09 | 9.4568e-10 | 6.1814e-11 | 55943.859
145967.5 | 1.3367e-08 | 1.8423e-08 | 4.1962e-10 | 1.9344e-08 | 1.6588e-08 | 8.6367e-10 | 2.0306e-09 | 9.3621e-10 | 6.2479e-11 | 55956.031
145979.672 | 1.3479e-08 | 1.8557e-08 | 4.1757e-10 | 1.9253e-08 | 1.648e-08 | 8.6433e-10 | 2.0144e-09 | 9.5604e-10 | 6.1188e-11 | 55968.203
145991.828 | 1.3488e-08 | 1.8776e-08 | 4.2216e-10 | 1.9414e-08 | 1.652e-08 | 8.6259e-10 | 2.0123e-09 | 9.4101e-10 | 6.1657e-11 | 55980.359
146004 | 1.338e-08 | 1.8387e-08 | 4.1633e-10 | 1.9325e-08 | 1.6329e-08 | 8.6526e-10 | 1.9849e-09 | 9.4265e-10 | 6.1658e-11 | 55992.531
146016.172 | 1.3362e-08 | 1.8524e-08 | 4.1445e-10 | 1.901e-08 | 1.6391e-08 | 8.5804e-10 | 1.9785e-09 | 9.434e-10 | 6.1195e-11 | 56004.703
146028.328 | 1.3409e-08 | 1.8332e-08 | 4.1775e-10 | 1.9263e-08 | 1.6225e-08 | 8.6352e-10 | 1.9698e-09 | 9.3911e-10 | 6.0558e-11 | 56016.859
146040.5 | 1.3524e-08 | 1.8399e-08 | 4.1581e-10 | 1.9194e-08 | 1.6284e-08 | 8.6908e-10 | 2.0063e-09 | 9.5175e-10 | 6.1879e-11 | 56029.031
146052.672 | 1.3174e-08 | 1.8404e-08 | 4.2035e-10 | 1.9044e-08 | 1.6467e-08 | 8.6054e-10 | 1.9754e-09 | 9.4205e-10 | 6.1052e-11 | 56041.203
146064.828 | 1.3342e-08 | 1.8307e-08 | 4.1433e-10 | 1.9179e-08 | 1.6414e-08 | 8.6484e-10 | 1.9761e-09 | 9.462e-10 | 6.2203e-11 | 56053.359
146077 | 1.3391e-08 | 1.8403e-08 | 4.2008e-10 | 1.92e-08 | 1.6498e-08 | 8.5628e-10 | 1.986e-09 | 9.431e-10 | 6.2473e-11 | 56065.531
146089.172 | 1.3485e-08 | 1.839e-08 | 4.1886e-10 | 1.9066e-08 | 1.6333e-08 | 8.6228e-10 | 1.9755e-09 | 9.4892e-10 | 6.1992e-11 | 56077.703
146101.344 | 1.3229e-08 | 1.8416e-08 | 4.182e-10 | 1.925e-08 | 1.6294e-08 | 8.5514e-10 | 2.0055e-09 | 9.6e-10 | 6.1255e-11 | 56089.875
146113.5 | 1.3283e-08 | 1.8582e-08 | 4.1791e-10 | 1.9322e-08 | 1.6554e-08 | 8.6377e-10 | 2.0201e-09 | 9.6033e-10 | 6.1475e-11 | 56102.031
146125.672 | 1.3392e-08 | 1.8584e-08 | 4.1911e-10 | 1.9339e-08 | 1.6426e-08 | 8.5842e-10 | 2.0126e-09 | 9.522e-10 | 6.1854e-11 | 56114.203
146137.844 | 1.3396e-08 | 1.8688e-08 | 4.204e-10 | 1.9331e-08 | 1.6506e-08 | 8.719e-10 | 2.04e-09 | 9.5847e-10 | 6.2415e-11 | 56126.375
146150 | 1.3655e-08 | 1.8566e-08 | 4.1898e-10 | 1.9303e-08 | 1.6419e-08 | 8.698e-10 | 2.0114e-09 | 9.6495e-10 | 6.2449e-11 | 56138.531
146162.172 | 1.3211e-08 | 1.8637e-08 | 4.1841e-10 | 1.943e-08 | 1.636e-08 | 8.7486e-10 | 2.0359e-09 | 9.5479e-10 | 6.2286e-11 | 56150.703
146174.344 | 1.3428e-08 | 1.8784e-08 | 4.1829e-10 | 1.9405e-08 | 1.643e-08 | 8.5814e-10 | 2.0088e-09 | 9.5961e-10 | 6.2271e-11 | 56162.875
146186.5 | 1.3155e-08 | 1.8551e-08 | 4.1557e-10 | 1.9473e-08 | 1.6378e-08 | 8.605e-10 | 2.0158e-09 | 9.6107e-10 | 6.1629e-11 | 56175.031
146198.672 | 1.3208e-08 | 1.8554e-08 | 4.1981e-10 | 1.9283e-08 | 1.6337e-08 | 8.6911e-10 | 2.0261e-09 | 9.6143e-10 | 6.1407e-11 | 56187.203
146210.844 | 1.339e-08 | 1.8631e-08 | 4.1911e-10 | 1.9403e-08 | 1.6375e-08 | 8.6553e-10 | 2.0238e-09 | 9.6202e-10 | 6.1873e-11 | 56199.375
146223 | 1.3358e-08 | 1.8601e-08 | 4.1493e-10 | 1.9387e-08 | 1.6291e-08 | 8.6547e-10 | 2.0113e-09 | 9.4785e-10 | 6.1955e-11 | 56211.531
146235.172 | 1.3265e-08 | 1.8695e-08 | 4.1409e-10 | 1.9296e-08 | 1.6495e-08 | 8.6541e-10 | 2.0381e-09 | 9.6296e-10 | 6.1701e-11 | 56223.703
146247.344 | 1.3214e-08 | 1.8415e-08 | 4.199e-10 | 1.9302e-08 | 1.6567e-08 | 8.7618e-10 | 2.0122e-09 | 9.5881e-10 | 6.1754e-11 | 56235.875
146259.5 | 1.3186e-08 | 1.8627e-08 | 4.2177e-10 | 1.9257e-08 | 1.6209e-08 | 8.6916e-10 | 2.0198e-09 | 9.56e-10 | 6.2166e-11 | 56248.031
146271.672 | 1.3307e-08 | 1.8556e-08 | 4.2473e-10 | 1.9433e-08 | 1.6222e-08 | 8.5836e-10 | 2.0244e-09 | 9.6075e-10 | 6.1494e-11 | 56260.203
146283.844 | 1.3436e-08 | 1.856e-08 | 4.1304e-10 | 1.9373e-08 | 1.6297e-08 | 8.5433e-10 | 1.9932e-09 | 9.3849e-10 | 6.1182e-11 | 56272.375
146296.016 | 1.3298e-08 | 1.7962e-08 | 4.08e-10 | 1.8972e-08 | 1.6283e-08 | 8.4673e-10 | 1.9816e-09 | 9.4961e-10 | 6.0127e-11 | 56284.547
146308.172 | 1.3215e-08 | 1.8433e-08 | 4.0904e-10 | 1.8848e-08 | 1.6168e-08 | 8.5181e-10 | 1.9955e-09 | 9.2952e-10 | 6.0645e-11 | 56296.703
146320.344 | 1.3195e-08 | 1.8206e-08 | 4.128e-10 | 1.8883e-08 | 1.6305e-08 | 8.5599e-10 | 1.9776e-09 | 9.3646e-10 | 6.0293e-11 | 56308.875
146332.516 | 1.321e-08 | 1.821e-08 | 4.163e-10 | 1.8936e-08 | 1.6135e-08 | 8.5978e-10 | 2.0028e-09 | 9.3263e-10 | 6.0592e-11 | 56321.047
146344.672 | 1.3359e-08 | 1.8162e-08 | 4.0973e-10 | 1.8877e-08 | 1.6207e-08 | 8.463e-10 | 1.958e-09 | 9.399e-10 | 6.107e-11 | 56333.203
146356.844 | 1.3273e-08 | 1.8142e-08 | 4.0804e-10 | 1.9024e-08 | 1.6284e-08 | 8.4901e-10 | 1.9774e-09 | 9.353e-10 | 6.1142e-11 | 56345.375
146369.016 | 1.3134e-08 | 1.8007e-08 | 4.1664e-10 | 1.882e-08 | 1.6253e-08 | 8.6531e-10 | 1.9903e-09 | 9.4904e-10 | 6.1703e-11 | 56357.547
146381.172 | 1.3256e-08 | 1.8394e-08 | 4.1481e-10 | 1.9079e-08 | 1.6334e-08 | 8.5121e-10 | 2.004e-09 | 9.361e-10 | 6.1762e-11 | 56369.703
146393.344 | 1.3377e-08 | 1.8362e-08 | 4.1283e-10 | 1.9007e-08 | 1.6338e-08 | 8.602e-10 | 1.9958e-09 | 9.4646e-10 | 6.1543e-11 | 56381.875
146405.516 | 1.3332e-08 | 1.8193e-08 | 4.1845e-10 | 1.9068e-08 | 1.6436e-08 | 8.5599e-10 | 1.9977e-09 | 9.5034e-10 | 6.1719e-11 | 56394.047
146417.672 | 1.3361e-08 | 1.8396e-08 | 4.1557e-10 | 1.9222e-08 | 1.6459e-08 | 8.6338e-10 | 1.9998e-09 | 9.3965e-10 | 6.1274e-11 | 56406.203
146429.844 | 1.3368e-08 | 1.8276e-08 | 4.1874e-10 | 1.923e-08 | 1.6252e-08 | 8.5383e-10 | 2.0109e-09 | 9.5067e-10 | 6.1179e-11 | 56418.375
146442.016 | 1.3418e-08 | 1.8515e-08 | 4.181e-10 | 1.9148e-08 | 1.6329e-08 | 8.6961e-10 | 1.9778e-09 | 9.5213e-10 | 6.1338e-11 | 56430.547
146454.172 | 1.3351e-08 | 1.8449e-08 | 4.1418e-10 | 1.9136e-08 | 1.6206e-08 | 8.574e-10 | 1.9773e-09 | 9.3911e-10 | 6.1914e-11 | 56442.703
146466.344 | 1.3301e-08 | 1.8093e-08 | 4.1134e-10 | 1.9131e-08 | 1.6224e-08 | 8.5678e-10 | 1.9907e-09 | 9.419e-10 | 6.2566e-11 | 56454.875
146478.516 | 1.3395e-08 | 1.8327e-08 | 4.17e-10 | 1.9164e-08 | 1.6191e-08 | 8.6433e-10 | 1.9869e-09 | 9.3801e-10 | 6.096e-11 | 56467.047
146490.688 | 1.3286e-08 | 1.8302e-08 | 4.1811e-10 | 1.9203e-08 | 1.6386e-08 | 8.5823e-10 | 2.0021e-09 | 9.4353e-10 | 6.1407e-11 | 56479.219
146502.844 | 1.3221e-08 | 1.8517e-08 | 4.0981e-10 | 1.9161e-08 | 1.6249e-08 | 8.6534e-10 | 2.0015e-09 | 9.46e-10 | 6.1425e-11 | 56491.375
146515.016 | 1.3275e-08 | 1.8292e-08 | 4.1257e-10 | 1.926e-08 | 1.6294e-08 | 8.6153e-10 | 2.0103e-09 | 9.5036e-10 | 6.1852e-11 | 56503.547
146527.188 | 1.3188e-08 | 1.8263e-08 | 4.1659e-10 | 1.9087e-08 | 1.6319e-08 | 8.6325e-10 | 1.9914e-09 | 9.3831e-10 | 6.156e-11 | 56515.719
146539.344 | 1.3164e-08 | 1.8497e-08 | 4.1397e-10 | 1.9161e-08 | 1.6302e-08 | 8.467e-10 | 2.013e-09 | 9.4763e-10 | 6.2055e-11 | 56527.875
146551.516 | 1.3287e-08 | 1.8479e-08 | 4.2651e-10 | 1.9333e-08 | 1.6416e-08 | 8.6381e-10 | 2.0167e-09 | 9.4425e-10 | 6.0309e-11 | 56540.047
146563.688 | 1.3313e-08 | 1.8399e-08 | 4.1893e-10 | 1.9398e-08 | 1.6161e-08 | 8.5061e-10 | 1.9914e-09 | 9.3965e-10 | 6.1193e-11 | 56552.219
146575.844 | 1.3131e-08 | 1.8176e-08 | 4.0796e-10 | 1.9052e-08 | 1.611e-08 | 8.5222e-10 | 1.9815e-09 | 9.3596e-10 | 6.0962e-11 | 56564.375
146588.016 | 1.3074e-08 | 1.8001e-08 | 4.089e-10 | 1.9106e-08 | 1.6024e-08 | 8.5014e-10 | 1.9784e-09 | 9.2845e-10 | 6.0176e-11 | 56576.547
146600.188 | 1.3084e-08 | 1.8195e-08 | 4.0377e-10 | 1.898e-08 | 1.6058e-08 | 8.4005e-10 | 1.9538e-09 | 9.3385e-10 | 6.0445e-11 | 56588.719
146612.344 | 1.3035e-08 | 1.8057e-08 | 4.0984e-10 | 1.9018e-08 | 1.617e-08 | 8.4771e-10 | 1.9849e-09 | 9.2486e-10 | 6.0217e-11 | 56600.875
146624.516 | 1.3055e-08 | 1.8179e-08 | 4.2037e-10 | 1.9082e-08 | 1.6163e-08 | 9.2199e-10 | 1.9773e-09 | 9.4104e-10 | 6.1046e-11 | 56613.047
146636.688 | 1.3168e-08 | 1.8143e-08 | 4.1982e-10 | 1.9111e-08 | 1.6091e-08 | 8.831e-10 | 1.9756e-09 | 9.4549e-10 | 6.1669e-11 | 56625.219
146648.844 | 1.3188e-08 | 1.846e-08 | 4.1454e-10 | 1.9071e-08 | 1.6016e-08 | 8.7839e-10 | 2.0075e-09 | 9.3281e-10 | 6.0931e-11 | 56637.375
146661.016 | 1.3355e-08 | 1.8237e-08 | 4.1288e-10 | 1.9118e-08 | 1.6006e-08 | 8.7288e-10 | 1.9794e-09 | 9.3513e-10 | 6.1536e-11 | 56649.547
146673.188 | 1.3316e-08 | 1.8219e-08 | 4.1579e-10 | 1.923e-08 | 1.6049e-08 | 8.691e-10 | 1.99e-09 | 9.4407e-10 | 6.1058e-11 | 56661.719
146685.359 | 1.3116e-08 | 1.8056e-08 | 4.0869e-10 | 1.8967e-08 | 1.6041e-08 | 8.567e-10 | 1.9671e-09 | 9.2585e-10 | 5.9996e-11 | 56673.89
146697.516 | 1.2986e-08 | 1.8114e-08 | 4.0708e-10 | 1.8904e-08 | 1.6045e-08 | 8.5793e-10 | 1.9622e-09 | 9.1891e-10 | 5.9876e-11 | 56686.047
146709.688 | 1.3235e-08 | 1.7884e-08 | 4.0398e-10 | 1.856e-08 | 1.5852e-08 | 8.5175e-10 | 1.9434e-09 | 9.2757e-10 | 5.9643e-11 | 56698.219
146721.859 | 1.2986e-08 | 1.7919e-08 | 4.0981e-10 | 1.9117e-08 | 1.6065e-08 | 8.5611e-10 | 1.9667e-09 | 9.2924e-10 | 6.0649e-11 | 56710.39
146734.016 | 1.3191e-08 | 1.8169e-08 | 4.0783e-10 | 1.8935e-08 | 1.619e-08 | 8.6199e-10 | 1.9719e-09 | 9.3346e-10 | 6.0786e-11 | 56722.547
146746.188 | 1.3174e-08 | 1.8027e-08 | 4.1391e-10 | 1.8866e-08 | 1.6055e-08 | 8.6302e-10 | 1.9646e-09 | 9.3286e-10 | 6.0964e-11 | 56734.719
146758.359 | 1.3239e-08 | 1.8402e-08 | 4.1417e-10 | 1.908e-08 | 1.6206e-08 | 8.6001e-10 | 1.972e-09 | 9.401e-10 | 6.1186e-11 | 56746.89
146770.516 | 1.3185e-08 | 1.8325e-08 | 4.1598e-10 | 1.9185e-08 | 1.6319e-08 | 8.6081e-10 | 1.9696e-09 | 9.3107e-10 | 6.084e-11 | 56759.047
146782.688 | 1.3113e-08 | 1.8531e-08 | 4.0973e-10 | 1.9182e-08 | 1.6509e-08 | 8.6101e-10 | 1.9706e-09 | 9.2951e-10 | 6.1203e-11 | 56771.219
146794.859 | 1.3203e-08 | 1.83e-08 | 4.1673e-10 | 1.9084e-08 | 1.6348e-08 | 8.6806e-10 | 1.9851e-09 | 9.4806e-10 | 6.0849e-11 | 56783.39
146807.016 | 1.3425e-08 | 1.845e-08 | 4.1751e-10 | 1.9345e-08 | 1.6451e-08 | 8.7953e-10 | 2.019e-09 | 9.5435e-10 | 6.2305e-11 | 56795.547
146819.188 | 1.3375e-08 | 1.8566e-08 | 4.258e-10 | 1.9367e-08 | 1.6471e-08 | 8.8115e-10 | 2.0263e-09 | 9.7132e-10 | 6.2767e-11 | 56807.719
146831.359 | 1.3495e-08 | 1.8729e-08 | 4.3211e-10 | 1.9503e-08 | 1.6644e-08 | 8.8827e-10 | 2.0579e-09 | 9.8615e-10 | 6.4877e-11 | 56819.89
146843.516 | 1.3676e-08 | 1.9025e-08 | 4.4113e-10 | 1.9557e-08 | 1.6856e-08 | 8.9053e-10 | 2.1093e-09 | 9.9832e-10 | 6.4365e-11 | 56832.047
146855.688 | 1.3694e-08 | 1.923e-08 | 4.4758e-10 | 2.0031e-08 | 1.7051e-08 | 9.0685e-10 | 2.1234e-09 | 1.0064e-09 | 6.5645e-11 | 56844.219
146867.859 | 1.3879e-08 | 1.9185e-08 | 4.5055e-10 | 2.0227e-08 | 1.6974e-08 | 8.993e-10 | 2.1055e-09 | 9.9591e-10 | 6.4774e-11 | 56856.39
146880.031 | 1.3836e-08 | 1.9094e-08 | 4.5159e-10 | 2.0222e-08 | 1.7067e-08 | 9e-10 | 2.1095e-09 | 1.0069e-09 | 6.5992e-11 | 56868.562
146892.188 | 1.383e-08 | 1.9362e-08 | 4.5783e-10 | 2.0419e-08 | 1.7073e-08 | 9.1353e-10 | 2.1383e-09 | 1.0149e-09 | 6.7409e-11 | 56880.719
146904.359 | 1.404e-08 | 1.9575e-08 | 4.6507e-10 | 2.0145e-08 | 1.7077e-08 | 9.0642e-10 | 2.1351e-09 | 1.0198e-09 | 6.7323e-11 | 56892.89
146916.531 | 1.3824e-08 | 1.941e-08 | 4.6443e-10 | 2.0461e-08 | 1.6842e-08 | 9.2683e-10 | 2.0893e-09 | 1.0082e-09 | 6.5948e-11 | 56905.062
146928.688 | 1.3983e-08 | 1.9382e-08 | 4.6063e-10 | 2.0219e-08 | 1.7183e-08 | 9.1804e-10 | 2.1454e-09 | 1.024e-09 | 6.6931e-11 | 56917.219
146940.859 | 1.3912e-08 | 1.9296e-08 | 4.6562e-10 | 2.0298e-08 | 1.7297e-08 | 9.1512e-10 | 2.1482e-09 | 1.022e-09 | 6.6549e-11 | 56929.39
146953.031 | 1.3881e-08 | 1.927e-08 | 4.6448e-10 | 2.0507e-08 | 1.7359e-08 | 9.14e-10 | 2.1549e-09 | 1.0264e-09 | 6.7248e-11 | 56941.562
146965.188 | 1.4034e-08 | 1.9375e-08 | 4.6626e-10 | 2.003e-08 | 1.695e-08 | 9.0686e-10 | 2.134e-09 | 1.0146e-09 | 6.5846e-11 | 56953.719
146977.359 | 1.3697e-08 | 1.9283e-08 | 4.5433e-10 | 2.0012e-08 | 1.6853e-08 | 9.0683e-10 | 2.1117e-09 | 1.0035e-09 | 6.6081e-11 | 56965.89
146989.531 | 1.3989e-08 | 1.9006e-08 | 4.5625e-10 | 2.0035e-08 | 1.6791e-08 | 9.008e-10 | 2.1122e-09 | 1.0005e-09 | 6.6548e-11 | 56978.062
147001.688 | 1.3778e-08 | 1.9004e-08 | 4.6227e-10 | 2.0249e-08 | 1.7086e-08 | 9.0616e-10 | 2.1248e-09 | 1.0139e-09 | 6.5218e-11 | 56990.219
147013.859 | 1.3795e-08 | 1.9446e-08 | 4.6661e-10 | 2.0131e-08 | 1.7235e-08 | 9.0234e-10 | 2.1139e-09 | 1.0073e-09 | 6.5348e-11 | 57002.39
147026.031 | 1.3778e-08 | 1.9224e-08 | 4.602e-10 | 2.0206e-08 | 1.7384e-08 | 8.9427e-10 | 2.1122e-09 | 9.9636e-10 | 6.6481e-11 | 57014.562
147038.188 | 1.3927e-08 | 1.9307e-08 | 4.6414e-10 | 2.0258e-08 | 1.7125e-08 | 9.0982e-10 | 2.1262e-09 | 1.0264e-09 | 6.7347e-11 | 57026.719
147050.359 | 1.385e-08 | 1.9517e-08 | 4.6995e-10 | 2.0312e-08 | 1.7282e-08 | 9.0711e-10 | 2.1512e-09 | 1.0259e-09 | 6.7423e-11 | 57038.89
147062.531 | 1.4117e-08 | 1.9274e-08 | 4.7029e-10 | 2.0496e-08 | 1.7248e-08 | 9.2299e-10 | 2.1454e-09 | 1.0261e-09 | 6.8203e-11 | 57051.062
147074.703 | 1.3883e-08 | 1.9359e-08 | 4.6477e-10 | 2.0426e-08 | 1.7033e-08 | 9.1339e-10 | 2.1694e-09 | 1.0178e-09 | 6.7048e-11 | 57063.234
147086.859 | 1.3875e-08 | 1.9285e-08 | 4.6783e-10 | 2.0354e-08 | 1.733e-08 | 9.0733e-10 | 2.1459e-09 | 1.0104e-09 | 6.6467e-11 | 57075.39
147099.031 | 1.3968e-08 | 1.9311e-08 | 4.6505e-10 | 2.0528e-08 | 1.7257e-08 | 9.0861e-10 | 2.1525e-09 | 1.0134e-09 | 6.6153e-11 | 57087.562
147111.203 | 1.387e-08 | 1.9111e-08 | 4.6647e-10 | 2.0081e-08 | 1.7058e-08 | 9.0497e-10 | 2.1036e-09 | 1.0084e-09 | 6.5834e-11 | 57099.734
147123.359 | 1.3988e-08 | 1.9077e-08 | 4.626e-10 | 2.0319e-08 | 1.6998e-08 | 9.0482e-10 | 2.1068e-09 | 1.0129e-09 | 6.6091e-11 | 57111.89
147135.531 | 1.4002e-08 | 1.908e-08 | 4.6184e-10 | 2.0143e-08 | 1.7134e-08 | 9.0782e-10 | 2.1198e-09 | 1.0067e-09 | 6.6378e-11 | 57124.062
147147.703 | 1.3894e-08 | 1.9444e-08 | 4.681e-10 | 2.0164e-08 | 1.7364e-08 | 9.0437e-10 | 2.1481e-09 | 1.0208e-09 | 6.7839e-11 | 57136.234
147159.859 | 1.3893e-08 | 1.9355e-08 | 4.7152e-10 | 2.047e-08 | 1.7207e-08 | 9.0672e-10 | 2.1162e-09 | 1.0132e-09 | 6.624e-11 | 57148.39
147172.031 | 1.4047e-08 | 1.9293e-08 | 4.66e-10 | 2.0356e-08 | 1.7082e-08 | 9.0499e-10 | 2.1596e-09 | 1.0138e-09 | 6.72e-11 | 57160.562
147184.203 | 1.4115e-08 | 1.9275e-08 | 4.6803e-10 | 2.0418e-08 | 1.7185e-08 | 9.0125e-10 | 2.1087e-09 | 9.9932e-10 | 6.5829e-11 | 57172.734
147196.359 | 1.3643e-08 | 1.8968e-08 | 4.6247e-10 | 2.0153e-08 | 1.7105e-08 | 8.8952e-10 | 2.1037e-09 | 1.0032e-09 | 6.5634e-11 | 57184.89
147208.531 | 1.3639e-08 | 1.9267e-08 | 4.5796e-10 | 1.9878e-08 | 1.6943e-08 | 8.882e-10 | 2.113e-09 | 9.9421e-10 | 6.6129e-11 | 57197.062
147220.703 | 1.3696e-08 | 1.8972e-08 | 4.6059e-10 | 2.0103e-08 | 1.699e-08 | 8.946e-10 | 2.0996e-09 | 1.0082e-09 | 6.6501e-11 | 57209.234
147232.859 | 1.3751e-08 | 1.9223e-08 | 4.5951e-10 | 2.0055e-08 | 1.7019e-08 | 8.9649e-10 | 2.1362e-09 | 1.0104e-09 | 6.6675e-11 | 57221.39
147245.031 | 1.4098e-08 | 1.9331e-08 | 4.6071e-10 | 2.0171e-08 | 1.6963e-08 | 8.9485e-10 | 2.1085e-09 | 1.0038e-09 | 6.5625e-11 | 57233.562
147257.203 | 1.3734e-08 | 1.8976e-08 | 4.5697e-10 | 1.9749e-08 | 1.7087e-08 | 8.865e-10 | 2.1091e-09 | 9.9487e-10 | 6.5539e-11 | 57245.734
147269.375 | 1.4121e-08 | 1.8799e-08 | 4.5872e-10 | 1.9945e-08 | 1.6816e-08 | 8.9759e-10 | 2.1029e-09 | 1.001e-09 | 6.5792e-11 | 57257.906
147281.531 | 1.3904e-08 | 1.9109e-08 | 4.602e-10 | 1.9828e-08 | 1.706e-08 | 8.9426e-10 | 2.1058e-09 | 1.0021e-09 | 6.6486e-11 | 57270.062
147293.703 | 1.3804e-08 | 1.912e-08 | 4.6447e-10 | 2.0213e-08 | 1.7111e-08 | 8.977e-10 | 2.1173e-09 | 9.9351e-10 | 6.6741e-11 | 57282.234
147305.875 | 1.3785e-08 | 1.9179e-08 | 4.7076e-10 | 1.9981e-08 | 1.7065e-08 | 9.0379e-10 | 2.1196e-09 | 1.0038e-09 | 6.6907e-11 | 57294.406
147318.031 | 1.4061e-08 | 1.9056e-08 | 4.6734e-10 | 2.0093e-08 | 1.6957e-08 | 8.8984e-10 | 2.1143e-09 | 9.9903e-10 | 6.6133e-11 | 57306.562
147330.203 | 1.3929e-08 | 1.9141e-08 | 4.6529e-10 | 2.0164e-08 | 1.6913e-08 | 9.0122e-10 | 2.1226e-09 | 1.0035e-09 | 6.7513e-11 | 57318.734
147342.375 | 1.3987e-08 | 1.9148e-08 | 4.7107e-10 | 2.0247e-08 | 1.705e-08 | 9.0898e-10 | 2.1286e-09 | 1.0032e-09 | 6.659e-11 | 57330.906
147354.531 | 1.3887e-08 | 1.9317e-08 | 4.6525e-10 | 2.0217e-08 | 1.6983e-08 | 8.9466e-10 | 2.0891e-09 | 9.9731e-10 | 6.684e-11 | 57343.062
147366.703 | 1.3945e-08 | 1.9066e-08 | 4.6131e-10 | 2.0234e-08 | 1.7185e-08 | 9.0111e-10 | 2.1085e-09 | 9.9185e-10 | 6.6331e-11 | 57355.234
147378.875 | 1.3688e-08 | 1.9084e-08 | 4.6149e-10 | 2.0098e-08 | 1.7009e-08 | 8.985e-10 | 2.1e-09 | 9.9663e-10 | 6.6621e-11 | 57367.406
147391.031 | 1.3567e-08 | 1.9087e-08 | 4.619e-10 | 2.0014e-08 | 1.6941e-08 | 8.9632e-10 | 2.0868e-09 | 1.0035e-09 | 6.7114e-11 | 57379.562
147403.203 | 1.3808e-08 | 1.9144e-08 | 4.6541e-10 | 2.0002e-08 | 1.7163e-08 | 9.019e-10 | 2.1069e-09 | 1.0049e-09 | 6.7567e-11 | 57391.734
147415.375 | 1.3845e-08 | 1.9027e-08 | 4.595e-10 | 2.0075e-08 | 1.69e-08 | 8.9232e-10 | 2.105e-09 | 9.9701e-10 | 6.5498e-11 | 57403.906
147427.531 | 1.3855e-08 | 1.913e-08 | 4.6252e-10 | 1.9929e-08 | 1.7031e-08 | 8.9577e-10 | 2.0956e-09 | 1.0117e-09 | 6.6548e-11 | 57416.062
147439.703 | 1.3909e-08 | 1.8983e-08 | 4.6947e-10 | 2.0146e-08 | 1.7003e-08 | 9.088e-10 | 2.1191e-09 | 1.0116e-09 | 6.6129e-11 | 57428.234
147451.875 | 1.3823e-08 | 1.9e-08 | 4.6542e-10 | 1.9966e-08 | 1.7122e-08 | 9.0534e-10 | 2.1057e-09 | 1.0098e-09 | 6.6385e-11 | 57440.406
147464.047 | 1.3753e-08 | 1.902e-08 | 4.6493e-10 | 2.032e-08 | 1.6977e-08 | 8.9541e-10 | 2.1038e-09 | 9.936e-10 | 6.5876e-11 | 57452.578
147476.203 | 1.3815e-08 | 1.9155e-08 | 4.5981e-10 | 1.9988e-08 | 1.6982e-08 | 8.9394e-10 | 2.1091e-09 | 9.9996e-10 | 6.5754e-11 | 57464.734
147488.375 | 1.3885e-08 | 1.8972e-08 | 4.6311e-10 | 1.9953e-08 | 1.7087e-08 | 8.9531e-10 | 2.1166e-09 | 9.9553e-10 | 6.5998e-11 | 57476.906
147500.547 | 1.3892e-08 | 1.937e-08 | 4.6306e-10 | 2.0415e-08 | 1.7184e-08 | 9.0803e-10 | 2.0906e-09 | 9.9234e-10 | 6.5351e-11 | 57489.078
147512.703 | 1.3685e-08 | 1.8978e-08 | 4.6105e-10 | 2.0023e-08 | 1.6954e-08 | 8.9522e-10 | 2.0898e-09 | 1.0017e-09 | 6.6233e-11 | 57501.234
147524.875 | 1.4029e-08 | 1.9122e-08 | 4.5894e-10 | 2.0068e-08 | 1.6925e-08 | 8.8864e-10 | 2.1089e-09 | 9.9752e-10 | 6.6078e-11 | 57513.406
147537.047 | 1.4084e-08 | 1.9064e-08 | 4.6791e-10 | 2.0035e-08 | 1.7203e-08 | 9.0126e-10 | 2.109e-09 | 1.0099e-09 | 6.6884e-11 | 57525.578
147549.203 | 1.3912e-08 | 1.9416e-08 | 4.7195e-10 | 2.0038e-08 | 1.7293e-08 | 8.935e-10 | 2.1102e-09 | 1.0074e-09 | 6.7536e-11 | 57537.734
147561.375 | 1.399e-08 | 1.8902e-08 | 4.7334e-10 | 2.0283e-08 | 1.7318e-08 | 9.0242e-10 | 2.1175e-09 | 1.0085e-09 | 6.7106e-11 | 57549.906
147573.547 | 1.4035e-08 | 1.9246e-08 | 4.7701e-10 | 2.0037e-08 | 1.7315e-08 | 9.074e-10 | 2.1146e-09 | 1.005e-09 | 6.7378e-11 | 57562.078
147585.703 | 1.3934e-08 | 1.9372e-08 | 4.6892e-10 | 2.0385e-08 | 1.7346e-08 | 9.0282e-10 | 2.1256e-09 | 1.0123e-09 | 6.7707e-11 | 57574.234
147597.875 | 1.3818e-08 | 1.9383e-08 | 4.7527e-10 | 2.0198e-08 | 1.7319e-08 | 8.9919e-10 | 2.151e-09 | 1.0111e-09 | 6.6886e-11 | 57586.406
147610.047 | 1.3771e-08 | 1.9226e-08 | 4.753e-10 | 2.0186e-08 | 1.7126e-08 | 9.0633e-10 | 2.1151e-09 | 1.0084e-09 | 6.6434e-11 | 57598.578
147622.219 | 1.3936e-08 | 1.9273e-08 | 4.6768e-10 | 2.0206e-08 | 1.7111e-08 | 8.9799e-10 | 2.1146e-09 | 1.0132e-09 | 6.6185e-11 | 57610.75
147634.375 | 1.3923e-08 | 1.9404e-08 | 4.7959e-10 | 2.0454e-08 | 1.7191e-08 | 9.0845e-10 | 2.1402e-09 | 1.022e-09 | 6.7815e-11 | 57622.906
147646.547 | 1.3786e-08 | 1.9368e-08 | 4.6951e-10 | 2.0138e-08 | 1.7318e-08 | 9.0434e-10 | 2.1187e-09 | 1.0186e-09 | 6.7019e-11 | 57635.078
147658.719 | 1.3782e-08 | 1.907e-08 | 4.7096e-10 | 2.0198e-08 | 1.7208e-08 | 8.9969e-10 | 2.0775e-09 | 1.0081e-09 | 6.5581e-11 | 57647.25
147670.875 | 1.3754e-08 | 1.9114e-08 | 4.6007e-10 | 1.9925e-08 | 1.7109e-08 | 8.9556e-10 | 2.0919e-09 | 9.8897e-10 | 6.5489e-11 | 57659.406
147683.047 | 1.3707e-08 | 1.892e-08 | 4.5236e-10 | 2.0002e-08 | 1.6988e-08 | 8.8568e-10 | 2.0946e-09 | 9.8124e-10 | 6.6019e-11 | 57671.578
147695.219 | 1.3768e-08 | 1.8963e-08 | 4.5216e-10 | 1.9808e-08 | 1.6994e-08 | 8.8835e-10 | 2.0793e-09 | 9.8128e-10 | 6.4511e-11 | 57683.75
147707.375 | 1.3798e-08 | 1.8655e-08 | 4.604e-10 | 1.9471e-08 | 1.6993e-08 | 8.7939e-10 | 2.0645e-09 | 9.7894e-10 | 6.5396e-11 | 57695.906
147719.547 | 1.3786e-08 | 1.8953e-08 | 4.5175e-10 | 1.9664e-08 | 1.6869e-08 | 8.7475e-10 | 2.0888e-09 | 9.8281e-10 | 6.5496e-11 | 57708.078
147731.719 | 1.4184e-08 | 1.8949e-08 | 4.5579e-10 | 1.9853e-08 | 1.7032e-08 | 8.9489e-10 | 2.1067e-09 | 9.8833e-10 | 6.6887e-11 | 57720.25
147743.875 | 1.394e-08 | 1.9089e-08 | 4.6737e-10 | 2.0281e-08 | 1.7156e-08 | 8.9946e-10 | 2.0783e-09 | 9.9682e-10 | 6.7386e-11 | 57732.406
147756.047 | 1.4017e-08 | 1.8903e-08 | 4.7339e-10 | 2.0335e-08 | 1.7275e-08 | 8.9526e-10 | 2.1056e-09 | 9.9973e-10 | 6.6969e-11 | 57744.578
147768.219 | 1.4118e-08 | 1.8983e-08 | 4.6516e-10 | 1.9961e-08 | 1.7036e-08 | 8.9762e-10 | 2.0727e-09 | 9.8616e-10 | 6.6211e-11 | 57756.75
147780.375 | 1.4026e-08 | 1.8929e-08 | 4.7049e-10 | 2.0114e-08 | 1.7086e-08 | 8.9168e-10 | 2.1057e-09 | 9.927e-10 | 6.7228e-11 | 57768.906
147792.547 | 1.396e-08 | 1.9014e-08 | 4.6374e-10 | 2.0066e-08 | 1.706e-08 | 8.8592e-10 | 2.1011e-09 | 9.8994e-10 | 6.6244e-11 | 57781.078
147804.719 | 1.39e-08 | 1.9044e-08 | 4.6566e-10 | 1.975e-08 | 1.7042e-08 | 8.887e-10 | 2.0755e-09 | 9.8626e-10 | 6.623e-11 | 57793.25
147816.891 | 1.3699e-08 | 1.875e-08 | 4.611e-10 | 2.0025e-08 | 1.691e-08 | 8.9044e-10 | 2.0591e-09 | 9.7371e-10 | 6.484e-11 | 57805.422
147829.047 | 1.391e-08 | 1.8726e-08 | 4.5633e-10 | 1.9973e-08 | 1.6881e-08 | 8.9266e-10 | 2.0665e-09 | 9.8049e-10 | 6.565e-11 | 57817.578
147841.219 | 1.389e-08 | 1.8776e-08 | 4.5753e-10 | 1.9833e-08 | 1.7115e-08 | 8.7909e-10 | 2.0633e-09 | 9.7274e-10 | 6.5383e-11 | 57829.75
147853.391 | 1.3787e-08 | 1.9029e-08 | 4.5142e-10 | 1.9499e-08 | 1.6956e-08 | 8.8701e-10 | 2.0614e-09 | 9.6897e-10 | 6.5249e-11 | 57841.922
147865.547 | 1.3934e-08 | 1.8689e-08 | 4.6073e-10 | 1.9495e-08 | 1.7152e-08 | 8.8433e-10 | 2.057e-09 | 9.8474e-10 | 6.5632e-11 | 57854.078
147877.719 | 1.3849e-08 | 1.8892e-08 | 4.6105e-10 | 1.9725e-08 | 1.699e-08 | 8.8792e-10 | 2.0439e-09 | 9.7624e-10 | 6.5836e-11 | 57866.25
147889.891 | 1.3911e-08 | 1.9157e-08 | 4.629e-10 | 1.967e-08 | 1.7154e-08 | 8.9202e-10 | 2.0874e-09 | 9.796e-10 | 6.5606e-11 | 57878.422
147902.047 | 1.3872e-08 | 1.9077e-08 | 4.6568e-10 | 1.9748e-08 | 1.7157e-08 | 8.9716e-10 | 2.0966e-09 | 9.9393e-10 | 6.6527e-11 | 57890.578
147914.219 | 1.3805e-08 | 1.8982e-08 | 4.6616e-10 | 1.9652e-08 | 1.7135e-08 | 9.0177e-10 | 2.0896e-09 | 9.9481e-10 | 6.6332e-11 | 57902.75
147926.391 | 1.3796e-08 | 1.8959e-08 | 4.6346e-10 | 1.9765e-08 | 1.6981e-08 | 8.9973e-10 | 2.1297e-09 | 9.91e-10 | 6.6495e-11 | 57914.922
147938.547 | 1.3902e-08 | 1.8921e-08 | 4.7167e-10 | 2.0131e-08 | 1.7332e-08 | 9.1498e-10 | 2.1332e-09 | 1.0077e-09 | 6.7646e-11 | 57927.078
147950.719 | 1.416e-08 | 1.9241e-08 | 4.7634e-10 | 2.0223e-08 | 1.7256e-08 | 9.1584e-10 | 2.0988e-09 | 1.0022e-09 | 6.7949e-11 | 57939.25
147962.891 | 1.4138e-08 | 1.9135e-08 | 4.7361e-10 | 2.0036e-08 | 1.7127e-08 | 9.0635e-10 | 2.0998e-09 | 9.9253e-10 | 6.7438e-11 | 57951.422
147975.047 | 1.4108e-08 | 1.9279e-08 | 4.7605e-10 | 1.9976e-08 | 1.7199e-08 | 9.013e-10 | 2.0874e-09 | 9.977e-10 | 6.6573e-11 | 57963.578
147987.219 | 1.4033e-08 | 1.8941e-08 | 4.738e-10 | 1.9951e-08 | 1.7324e-08 | 8.9134e-10 | 2.0934e-09 | 9.9071e-10 | 6.5515e-11 | 57975.75
147999.391 | 1.3776e-08 | 1.8844e-08 | 4.6723e-10 | 2.0037e-08 | 1.7099e-08 | 8.9881e-10 | 2.092e-09 | 1.0028e-09 | 6.6212e-11 | 57987.922
148011.563 | 1.3984e-08 | 1.8926e-08 | 4.7005e-10 | 1.9968e-08 | 1.7112e-08 | 9.0205e-10 | 2.1108e-09 | 1.0029e-09 | 6.6599e-11 | 58000.094
148023.719 | 1.3772e-08 | 1.8925e-08 | 4.7094e-10 | 1.9779e-08 | 1.7098e-08 | 9.0247e-10 | 2.0916e-09 | 9.9357e-10 | 6.639e-11 | 58012.25
148035.891 | 1.385e-08 | 1.8993e-08 | 4.6857e-10 | 2.0039e-08 | 1.7213e-08 | 8.9899e-10 | 2.0913e-09 | 1.0016e-09 | 6.6703e-11 | 58024.422
148048.063 | 1.3934e-08 | 1.9042e-08 | 4.6348e-10 | 2.0007e-08 | 1.7151e-08 | 8.9354e-10 | 2.073e-09 | 9.8161e-10 | 6.576e-11 | 58036.594
148060.219 | 1.3863e-08 | 1.8946e-08 | 4.6347e-10 | 1.9928e-08 | 1.7137e-08 | 8.8535e-10 | 2.0618e-09 | 9.8472e-10 | 6.6597e-11 | 58048.75
148072.391 | 1.3922e-08 | 1.8695e-08 | 4.661e-10 | 1.9779e-08 | 1.6963e-08 | 8.8855e-10 | 2.0654e-09 | 9.8397e-10 | 6.59e-11 | 58060.922
148084.563 | 1.4083e-08 | 1.8819e-08 | 4.6521e-10 | 1.96e-08 | 1.7012e-08 | 8.9534e-10 | 2.0483e-09 | 9.7985e-10 | 6.573e-11 | 58073.094
148096.719 | 1.3861e-08 | 1.9011e-08 | 4.6078e-10 | 1.9794e-08 | 1.6915e-08 | 8.8338e-10 | 2.0412e-09 | 9.6342e-10 | 6.5397e-11 | 58085.25
148108.891 | 1.3832e-08 | 1.8796e-08 | 4.6629e-10 | 1.9791e-08 | 1.7148e-08 | 8.9894e-10 | 2.08e-09 | 9.9268e-10 | 6.6097e-11 | 58097.422
148121.063 | 1.4103e-08 | 1.8933e-08 | 4.7015e-10 | 2.0041e-08 | 1.7051e-08 | 8.9787e-10 | 2.0794e-09 | 9.9919e-10 | 6.6992e-11 | 58109.594
148133.219 | 1.4036e-08 | 1.9353e-08 | 4.6911e-10 | 1.9845e-08 | 1.7274e-08 | 9.0179e-10 | 2.1167e-09 | 9.9613e-10 | 6.7093e-11 | 58121.75
148145.391 | 1.4008e-08 | 1.9279e-08 | 4.7658e-10 | 2.0031e-08 | 1.7385e-08 | 9.0509e-10 | 2.0904e-09 | 9.9163e-10 | 6.7353e-11 | 58133.922
148157.563 | 1.405e-08 | 1.9058e-08 | 4.77e-10 | 2.0111e-08 | 1.7246e-08 | 9.067e-10 | 2.0996e-09 | 1.0046e-09 | 6.6919e-11 | 58146.094
148169.719 | 1.4049e-08 | 1.9097e-08 | 4.7393e-10 | 1.9634e-08 | 1.7286e-08 | 9.2086e-10 | 2.0966e-09 | 9.9781e-10 | 6.6779e-11 | 58158.25
148181.891 | 1.4085e-08 | 1.9044e-08 | 4.7456e-10 | 1.989e-08 | 1.7209e-08 | 9.1388e-10 | 2.1177e-09 | 9.8968e-10 | 6.5782e-11 | 58170.422
148194.063 | 1.4076e-08 | 1.895e-08 | 4.7274e-10 | 2.0004e-08 | 1.715e-08 | 9.2484e-10 | 2.0747e-09 | 9.7537e-10 | 6.6874e-11 | 58182.594
148206.234 | 1.3985e-08 | 1.9031e-08 | 4.6789e-10 | 1.9909e-08 | 1.728e-08 | 9.1336e-10 | 2.0782e-09 | 9.9518e-10 | 6.621e-11 | 58194.765
148218.391 | 1.4101e-08 | 1.8924e-08 | 4.708e-10 | 2.0101e-08 | 1.7073e-08 | 9.058e-10 | 2.0841e-09 | 9.7927e-10 | 6.6561e-11 | 58206.922
148230.563 | 1.391e-08 | 1.8906e-08 | 4.7014e-10 | 1.9948e-08 | 1.7238e-08 | 9.1349e-10 | 2.0612e-09 | 9.831e-10 | 6.5387e-11 | 58219.094
148242.734 | 1.3895e-08 | 1.8758e-08 | 4.6761e-10 | 1.968e-08 | 1.7078e-08 | 8.9195e-10 | 2.0712e-09 | 9.7614e-10 | 6.5717e-11 | 58231.265
148254.891 | 1.3875e-08 | 1.8742e-08 | 4.7311e-10 | 1.9759e-08 | 1.7124e-08 | 9.0159e-10 | 2.0396e-09 | 9.9456e-10 | 6.5824e-11 | 58243.422
148267.063 | 1.4199e-08 | 1.9016e-08 | 4.6646e-10 | 1.9851e-08 | 1.696e-08 | 9.0108e-10 | 2.0653e-09 | 9.8518e-10 | 6.653e-11 | 58255.594
148279.234 | 1.4068e-08 | 1.8974e-08 | 4.6771e-10 | 1.9718e-08 | 1.7008e-08 | 9.0098e-10 | 2.0605e-09 | 9.7825e-10 | 6.5186e-11 | 58267.765
148291.391 | 1.3906e-08 | 1.888e-08 | 4.6653e-10 | 1.9617e-08 | 1.6873e-08 | 8.9319e-10 | 2.0864e-09 | 9.7523e-10 | 6.6102e-11 | 58279.922
148303.563 | 1.3803e-08 | 1.8922e-08 | 4.6458e-10 | 1.9526e-08 | 1.672e-08 | 8.9348e-10 | 2.0478e-09 | 9.7746e-10 | 6.5816e-11 | 58292.094
148315.734 | 1.3832e-08 | 1.8753e-08 | 4.6347e-10 | 1.965e-08 | 1.7105e-08 | 8.9731e-10 | 2.0651e-09 | 9.7112e-10 | 6.6867e-11 | 58304.265
148327.891 | 1.3893e-08 | 1.8958e-08 | 4.6086e-10 | 1.9523e-08 | 1.6988e-08 | 8.97e-10 | 2.0586e-09 | 9.7875e-10 | 6.5177e-11 | 58316.422
148340.063 | 1.3928e-08 | 1.8927e-08 | 4.599e-10 | 1.9653e-08 | 1.7096e-08 | 9.086e-10 | 2.0335e-09 | 9.8144e-10 | 6.6166e-11 | 58328.594
148352.234 | 1.3879e-08 | 1.889e-08 | 4.6411e-10 | 1.9611e-08 | 1.7074e-08 | 8.997e-10 | 2.0778e-09 | 9.8238e-10 | 6.5654e-11 | 58340.765
148364.391 | 1.3712e-08 | 1.8846e-08 | 4.6351e-10 | 1.9566e-08 | 1.7029e-08 | 9.0133e-10 | 2.0777e-09 | 9.8038e-10 | 6.6841e-11 | 58352.922
148376.563 | 1.3841e-08 | 1.8936e-08 | 4.6701e-10 | 1.9554e-08 | 1.7022e-08 | 9.0225e-10 | 2.0681e-09 | 9.8743e-10 | 6.5925e-11 | 58365.094
148388.734 | 1.3923e-08 | 1.8768e-08 | 4.6434e-10 | 1.9755e-08 | 1.7253e-08 | 8.9781e-10 | 2.0502e-09 | 9.8929e-10 | 6.6337e-11 | 58377.265
148400.906 | 1.3702e-08 | 1.8739e-08 | 4.6118e-10 | 1.9514e-08 | 1.7121e-08 | 8.924e-10 | 2.0591e-09 | 9.8081e-10 | 6.4672e-11 | 58389.437
148413.063 | 1.3877e-08 | 1.867e-08 | 4.63e-10 | 1.9572e-08 | 1.7009e-08 | 8.9405e-10 | 2.0734e-09 | 9.8345e-10 | 6.561e-11 | 58401.594
148425.234 | 1.3911e-08 | 1.8657e-08 | 4.607e-10 | 1.972e-08 | 1.6951e-08 | 9.0066e-10 | 2.0763e-09 | 9.7724e-10 | 6.5402e-11 | 58413.765
148437.406 | 1.3709e-08 | 1.8605e-08 | 4.5748e-10 | 1.9596e-08 | 1.6912e-08 | 8.956e-10 | 2.0407e-09 | 9.7358e-10 | 6.5289e-11 | 58425.937
148449.563 | 1.3768e-08 | 1.8766e-08 | 4.6089e-10 | 1.9672e-08 | 1.695e-08 | 8.8631e-10 | 2.0369e-09 | 9.7571e-10 | 6.4865e-11 | 58438.094
148461.734 | 1.3506e-08 | 1.8716e-08 | 4.5412e-10 | 1.946e-08 | 1.6787e-08 | 8.9426e-10 | 2.0452e-09 | 9.7639e-10 | 6.5308e-11 | 58450.265
148473.906 | 1.3816e-08 | 1.8565e-08 | 4.4986e-10 | 1.9466e-08 | 1.6807e-08 | 8.9165e-10 | 2.0498e-09 | 9.6995e-10 | 6.4588e-11 | 58462.437
148486.063 | 1.3724e-08 | 1.8692e-08 | 4.5332e-10 | 1.9571e-08 | 1.6733e-08 | 8.9086e-10 | 2.0405e-09 | 9.5651e-10 | 6.4581e-11 | 58474.594
148498.234 | 1.4252e-08 | 1.8804e-08 | 4.5608e-10 | 1.943e-08 | 1.6947e-08 | 8.9837e-10 | 2.046e-09 | 9.7658e-10 | 6.5468e-11 | 58486.765
148510.406 | 1.3968e-08 | 1.8904e-08 | 4.6172e-10 | 1.9716e-08 | 1.6964e-08 | 8.8612e-10 | 2.0531e-09 | 9.7795e-10 | 6.476e-11 | 58498.937
148522.563 | 1.3865e-08 | 1.8655e-08 | 4.622e-10 | 1.997e-08 | 1.7151e-08 | 8.9076e-10 | 2.048e-09 | 9.8579e-10 | 6.6266e-11 | 58511.094
148534.734 | 1.3862e-08 | 1.8697e-08 | 4.6383e-10 | 1.932e-08 | 1.7027e-08 | 8.9232e-10 | 2.0445e-09 | 9.6745e-10 | 6.5577e-11 | 58523.265
148546.906 | 1.3899e-08 | 1.8776e-08 | 4.6015e-10 | 1.9358e-08 | 1.7007e-08 | 8.9001e-10 | 2.0307e-09 | 9.5642e-10 | 6.5104e-11 | 58535.437
148559.063 | 1.3916e-08 | 1.8435e-08 | 4.5694e-10 | 1.9573e-08 | 1.6817e-08 | 8.747e-10 | 2.0174e-09 | 9.4807e-10 | 6.5166e-11 | 58547.594
148571.234 | 1.3822e-08 | 1.8692e-08 | 4.5072e-10 | 1.9305e-08 | 1.6996e-08 | 8.8282e-10 | 2.0102e-09 | 9.5854e-10 | 6.512e-11 | 58559.765
148583.406 | 1.3671e-08 | 1.8467e-08 | 4.5264e-10 | 1.9325e-08 | 1.6956e-08 | 8.9128e-10 | 2.0028e-09 | 9.5659e-10 | 6.4141e-11 | 58571.937
148595.578 | 1.383e-08 | 1.8635e-08 | 4.4937e-10 | 1.9316e-08 | 1.6791e-08 | 8.871e-10 | 2.026e-09 | 9.5359e-10 | 6.4405e-11 | 58584.109
148607.734 | 1.3749e-08 | 1.8589e-08 | 4.4805e-10 | 1.9193e-08 | 1.6857e-08 | 8.7596e-10 | 2.0272e-09 | 9.5235e-10 | 6.3791e-11 | 58596.265
148619.906 | 1.3861e-08 | 1.8512e-08 | 4.5002e-10 | 1.9368e-08 | 1.6966e-08 | 8.7328e-10 | 2.0072e-09 | 9.458e-10 | 6.4007e-11 | 58608.437
148632.078 | 1.3754e-08 | 1.859e-08 | 4.5118e-10 | 1.9308e-08 | 1.6878e-08 | 8.9317e-10 | 2.0276e-09 | 9.6408e-10 | 6.428e-11 | 58620.609
148644.234 | 1.3628e-08 | 1.857e-08 | 4.5031e-10 | 1.9578e-08 | 1.683e-08 | 8.8098e-10 | 2.0146e-09 | 9.6017e-10 | 6.4499e-11 | 58632.765
148656.406 | 1.3951e-08 | 1.8579e-08 | 4.5457e-10 | 1.9513e-08 | 1.7046e-08 | 8.9497e-10 | 2.0238e-09 | 9.5778e-10 | 6.4762e-11 | 58644.937
148668.578 | 1.3975e-08 | 1.8547e-08 | 4.5545e-10 | 1.9438e-08 | 1.7019e-08 | 8.9062e-10 | 2.0543e-09 | 9.715e-10 | 6.4846e-11 | 58657.109
148680.734 | 1.3926e-08 | 1.8713e-08 | 4.5723e-10 | 1.9404e-08 | 1.6926e-08 | 9.016e-10 | 2.0467e-09 | 9.648e-10 | 6.4772e-11 | 58669.265
148692.906 | 1.3816e-08 | 1.8794e-08 | 4.5713e-10 | 1.9597e-08 | 1.6979e-08 | 8.8614e-10 | 2.0549e-09 | 9.7235e-10 | 6.5039e-11 | 58681.437
148705.078 | 1.3983e-08 | 1.8575e-08 | 4.609e-10 | 1.9537e-08 | 1.6905e-08 | 8.8285e-10 | 2.0496e-09 | 9.584e-10 | 6.4198e-11 | 58693.609
148717.234 | 1.3717e-08 | 1.8554e-08 | 4.5758e-10 | 1.9429e-08 | 1.6973e-08 | 8.8448e-10 | 2.0459e-09 | 9.6249e-10 | 6.4107e-11 | 58705.765
148729.406 | 1.3778e-08 | 1.846e-08 | 4.5288e-10 | 1.9514e-08 | 1.7003e-08 | 8.9222e-10 | 2.0381e-09 | 9.7042e-10 | 6.3906e-11 | 58717.937
148741.578 | 1.3895e-08 | 1.8916e-08 | 4.6152e-10 | 1.9677e-08 | 1.6964e-08 | 8.8469e-10 | 2.0517e-09 | 9.6847e-10 | 6.4544e-11 | 58730.109
148753.734 | 1.3849e-08 | 1.8432e-08 | 4.6066e-10 | 1.9626e-08 | 1.6806e-08 | 8.8848e-10 | 2.0353e-09 | 9.6447e-10 | 6.4536e-11 | 58742.265
148765.906 | 1.4017e-08 | 1.8806e-08 | 4.5962e-10 | 1.9654e-08 | 1.6993e-08 | 8.8836e-10 | 2.0564e-09 | 9.7555e-10 | 6.4994e-11 | 58754.437
148778.078 | 1.3783e-08 | 1.865e-08 | 4.5921e-10 | 1.9634e-08 | 1.6958e-08 | 8.887e-10 | 2.0716e-09 | 9.7468e-10 | 6.4752e-11 | 58766.609
148790.25 | 1.3784e-08 | 1.8565e-08 | 4.5135e-10 | 1.9648e-08 | 1.6823e-08 | 8.8242e-10 | 2.0177e-09 | 9.5655e-10 | 6.512e-11 | 58778.781
148802.406 | 1.3699e-08 | 1.8724e-08 | 4.5193e-10 | 1.9724e-08 | 1.6886e-08 | 8.7275e-10 | 2.0321e-09 | 9.6836e-10 | 6.3561e-11 | 58790.937
148814.578 | 1.3748e-08 | 1.8495e-08 | 4.538e-10 | 1.9603e-08 | 1.6932e-08 | 8.9048e-10 | 2.0452e-09 | 9.5928e-10 | 6.3973e-11 | 58803.109
148826.75 | 1.3768e-08 | 1.8819e-08 | 4.5796e-10 | 2.0003e-08 | 1.708e-08 | 9.0223e-10 | 2.0632e-09 | 9.7367e-10 | 6.5161e-11 | 58815.281
148838.906 | 1.3992e-08 | 1.8922e-08 | 4.6369e-10 | 1.968e-08 | 1.7029e-08 | 8.9038e-10 | 2.0723e-09 | 9.6342e-10 | 6.46e-11 | 58827.437
148851.078 | 1.3797e-08 | 1.866e-08 | 4.5739e-10 | 1.9545e-08 | 1.7218e-08 | 8.8601e-10 | 2.0548e-09 | 9.6699e-10 | 6.434e-11 | 58839.609
148863.25 | 1.3987e-08 | 1.8708e-08 | 4.6284e-10 | 1.9718e-08 | 1.7017e-08 | 8.9084e-10 | 2.0525e-09 | 9.6527e-10 | 6.4606e-11 | 58851.781
148875.406 | 1.3799e-08 | 1.8592e-08 | 4.5301e-10 | 1.996e-08 | 1.7023e-08 | 8.8599e-10 | 2.0234e-09 | 9.6394e-10 | 6.3759e-11 | 58863.937
148887.578 | 1.3677e-08 | 1.8383e-08 | 4.5014e-10 | 1.97e-08 | 1.6889e-08 | 8.8101e-10 | 2.0143e-09 | 9.5064e-10 | 6.3619e-11 | 58876.109
148899.75 | 1.3577e-08 | 1.8254e-08 | 4.4369e-10 | 1.9306e-08 | 1.6929e-08 | 8.811e-10 | 2.0083e-09 | 9.5135e-10 | 6.3308e-11 | 58888.281
148911.906 | 1.3666e-08 | 1.8328e-08 | 4.4834e-10 | 1.9221e-08 | 1.6734e-08 | 8.7445e-10 | 2.0186e-09 | 9.5016e-10 | 6.2964e-11 | 58900.437
148924.078 | 1.3523e-08 | 1.8312e-08 | 4.4538e-10 | 1.9183e-08 | 1.6689e-08 | 8.7492e-10 | 2.0202e-09 | 9.4322e-10 | 6.309e-11 | 58912.609
148936.25 | 1.3677e-08 | 1.8232e-08 | 4.3895e-10 | 1.912e-08 | 1.6767e-08 | 8.7648e-10 | 2.0138e-09 | 9.5117e-10 | 6.2875e-11 | 58924.781
148948.406 | 1.3555e-08 | 1.8342e-08 | 4.3884e-10 | 1.9245e-08 | 1.6802e-08 | 8.6861e-10 | 1.9997e-09 | 9.4754e-10 | 6.3358e-11 | 58936.937
148960.578 | 1.4418e-08 | 1.8434e-08 | 4.5106e-10 | 1.9477e-08 | 1.6916e-08 | 8.906e-10 | 2.0275e-09 | 9.726e-10 | 6.4067e-11 | 58949.109
148972.75 | 1.3706e-08 | 1.8616e-08 | 4.5287e-10 | 1.9442e-08 | 1.6851e-08 | 8.7955e-10 | 2.0435e-09 | 9.6196e-10 | 6.4676e-11 | 58961.281
148984.922 | 1.3949e-08 | 1.8666e-08 | 4.5622e-10 | 1.9604e-08 | 1.6906e-08 | 8.8563e-10 | 2.0307e-09 | 9.6557e-10 | 6.4122e-11 | 58973.453
148997.078 | 1.3926e-08 | 1.8771e-08 | 4.5997e-10 | 1.9404e-08 | 1.6967e-08 | 8.8108e-10 | 2.0349e-09 | 9.7006e-10 | 6.5182e-11 | 58985.609
149009.25 | 1.3828e-08 | 1.8541e-08 | 4.5646e-10 | 1.9445e-08 | 1.685e-08 | 8.9348e-10 | 2.0534e-09 | 9.7692e-10 | 6.4896e-11 | 58997.781
149021.422 | 1.379e-08 | 1.8749e-08 | 4.643e-10 | 1.9667e-08 | 1.6874e-08 | 8.8329e-10 | 2.0607e-09 | 9.7129e-10 | 6.427e-11 | 59009.953
149033.578 | 1.3721e-08 | 1.8846e-08 | 4.5911e-10 | 1.9466e-08 | 1.6908e-08 | 8.8913e-10 | 2.0608e-09 | 9.7782e-10 | 6.5491e-11 | 59022.109
149045.75 | 1.3908e-08 | 1.873e-08 | 4.6262e-10 | 1.955e-08 | 1.6854e-08 | 8.9138e-10 | 2.0574e-09 | 9.753e-10 | 6.582e-11 | 59034.281
149057.922 | 1.3771e-08 | 1.8538e-08 | 4.6062e-10 | 1.9594e-08 | 1.6903e-08 | 8.9127e-10 | 2.0334e-09 | 9.6791e-10 | 6.5322e-11 | 59046.453
149070.078 | 1.3738e-08 | 1.8772e-08 | 4.6406e-10 | 1.9818e-08 | 1.7034e-08 | 8.9109e-10 | 2.0549e-09 | 9.8377e-10 | 6.5361e-11 | 59058.609
149082.25 | 1.381e-08 | 1.871e-08 | 4.5909e-10 | 1.9847e-08 | 1.6742e-08 | 8.9263e-10 | 2.053e-09 | 9.6961e-10 | 6.4711e-11 | 59070.781
149094.422 | 1.395e-08 | 1.8677e-08 | 4.5875e-10 | 1.9708e-08 | 1.7063e-08 | 8.8095e-10 | 2.0419e-09 | 9.7204e-10 | 6.5198e-11 | 59082.953
149106.578 | 1.379e-08 | 1.8722e-08 | 4.5876e-10 | 1.9658e-08 | 1.6856e-08 | 8.9064e-10 | 2.0507e-09 | 9.7446e-10 | 6.5589e-11 | 59095.109
149118.75 | 1.3824e-08 | 1.8875e-08 | 4.649e-10 | 1.9689e-08 | 1.7013e-08 | 8.9062e-10 | 2.0638e-09 | 9.7423e-10 | 6.4991e-11 | 59107.281
149130.922 | 1.3802e-08 | 1.8565e-08 | 4.6757e-10 | 1.9545e-08 | 1.7143e-08 | 8.9651e-10 | 2.0527e-09 | 9.8171e-10 | 6.4868e-11 | 59119.453
149143.094 | 1.4002e-08 | 1.8848e-08 | 4.6102e-10 | 1.9637e-08 | 1.7009e-08 | 8.8692e-10 | 2.0391e-09 | 9.7892e-10 | 6.5285e-11 | 59131.625
149155.25 | 1.3805e-08 | 1.8686e-08 | 4.6097e-10 | 1.9806e-08 | 1.7053e-08 | 9.0034e-10 | 2.0518e-09 | 9.7319e-10 | 6.5214e-11 | 59143.781
149167.422 | 1.3726e-08 | 1.863e-08 | 4.6347e-10 | 1.9912e-08 | 1.7345e-08 | 8.8957e-10 | 2.0696e-09 | 9.7566e-10 | 6.602e-11 | 59155.953
149179.594 | 1.4147e-08 | 1.8865e-08 | 4.6524e-10 | 1.9607e-08 | 1.7204e-08 | 8.9915e-10 | 2.054e-09 | 9.8665e-10 | 6.6117e-11 | 59168.125
149191.75 | 1.406e-08 | 1.8664e-08 | 4.6627e-10 | 1.9841e-08 | 1.717e-08 | 8.8198e-10 | 2.0404e-09 | 9.8498e-10 | 6.5644e-11 | 59180.281
149203.922 | 1.3993e-08 | 1.8708e-08 | 4.6199e-10 | 1.9638e-08 | 1.7173e-08 | 8.9504e-10 | 2.0659e-09 | 9.662e-10 | 6.3998e-11 | 59192.453
149216.094 | 1.383e-08 | 1.8551e-08 | 4.552e-10 | 1.9282e-08 | 1.6867e-08 | 8.801e-10 | 2.0347e-09 | 9.6113e-10 | 6.4934e-11 | 59204.625
149228.25 | 1.3794e-08 | 1.8499e-08 | 4.5726e-10 | 1.9259e-08 | 1.6824e-08 | 8.8866e-10 | 2.0375e-09 | 9.7518e-10 | 6.5396e-11 | 59216.781
149240.422 | 1.3787e-08 | 1.8709e-08 | 4.5527e-10 | 1.9504e-08 | 1.6886e-08 | 8.9167e-10 | 2.0487e-09 | 9.6897e-10 | 6.4767e-11 | 59228.953
149252.594 | 1.3792e-08 | 1.8699e-08 | 4.6019e-10 | 1.9531e-08 | 1.7176e-08 | 8.789e-10 | 2.0472e-09 | 9.7768e-10 | 6.597e-11 | 59241.125
149264.75 | 1.3709e-08 | 1.8765e-08 | 4.5858e-10 | 1.9601e-08 | 1.6919e-08 | 8.9233e-10 | 2.0419e-09 | 9.7165e-10 | 6.5601e-11 | 59253.281
149276.922 | 1.3912e-08 | 1.8494e-08 | 4.6732e-10 | 1.9668e-08 | 1.6868e-08 | 8.8844e-10 | 2.0812e-09 | 9.6946e-10 | 6.4595e-11 | 59265.453
149289.094 | 1.3864e-08 | 1.8878e-08 | 4.6048e-10 | 1.9731e-08 | 1.7025e-08 | 8.9399e-10 | 2.0457e-09 | 9.7045e-10 | 6.5504e-11 | 59277.625
149301.25 | 1.3829e-08 | 1.8719e-08 | 4.5943e-10 | 1.9653e-08 | 1.7008e-08 | 8.8777e-10 | 2.0699e-09 | 9.7359e-10 | 6.5907e-11 | 59289.781
149313.422 | 1.3697e-08 | 1.8559e-08 | 4.6068e-10 | 1.9652e-08 | 1.6962e-08 | 8.8428e-10 | 2.0659e-09 | 9.6758e-10 | 6.5732e-11 | 59301.953
149325.594 | 1.3959e-08 | 1.8853e-08 | 4.6111e-10 | 1.95e-08 | 1.6843e-08 | 8.9162e-10 | 2.0417e-09 | 9.6343e-10 | 6.5131e-11 | 59314.125
149337.766 | 1.3756e-08 | 1.8497e-08 | 4.5691e-10 | 1.9668e-08 | 1.6925e-08 | 8.7537e-10 | 2.0256e-09 | 9.6846e-10 | 6.4994e-11 | 59326.297
149349.922 | 1.3795e-08 | 1.8745e-08 | 4.6138e-10 | 1.9518e-08 | 1.689e-08 | 8.8236e-10 | 2.0402e-09 | 9.6685e-10 | 6.4497e-11 | 59338.453
149362.094 | 1.3799e-08 | 1.8613e-08 | 4.5657e-10 | 1.9477e-08 | 1.6728e-08 | 8.8018e-10 | 2.0354e-09 | 9.6831e-10 | 6.4903e-11 | 59350.625
149374.266 | 1.366e-08 | 1.8331e-08 | 4.562e-10 | 1.9574e-08 | 1.698e-08 | 8.9261e-10 | 2.0456e-09 | 9.7214e-10 | 6.5405e-11 | 59362.797
149386.422 | 1.3917e-08 | 1.8661e-08 | 4.6045e-10 | 1.9591e-08 | 1.6851e-08 | 8.8686e-10 | 2.0777e-09 | 9.7555e-10 | 6.4898e-11 | 59374.953
149398.594 | 1.3817e-08 | 1.8684e-08 | 4.6202e-10 | 1.9505e-08 | 1.6993e-08 | 8.8224e-10 | 2.0734e-09 | 9.6335e-10 | 6.5613e-11 | 59387.125
149410.766 | 1.3828e-08 | 1.869e-08 | 4.6313e-10 | 1.9845e-08 | 1.6996e-08 | 8.8808e-10 | 2.0524e-09 | 9.7159e-10 | 6.5192e-11 | 59399.297
149422.922 | 1.3914e-08 | 1.8556e-08 | 4.6133e-10 | 1.9623e-08 | 1.6894e-08 | 8.8328e-10 | 2.055e-09 | 9.7719e-10 | 6.5076e-11 | 59411.453
149435.094 | 1.3719e-08 | 1.8456e-08 | 4.6768e-10 | 1.9675e-08 | 1.6908e-08 | 8.9358e-10 | 2.0816e-09 | 9.6503e-10 | 6.5697e-11 | 59423.625
149447.266 | 1.3691e-08 | 1.8585e-08 | 4.5964e-10 | 1.9878e-08 | 1.7136e-08 | 8.9987e-10 | 2.0617e-09 | 9.7215e-10 | 6.5396e-11 | 59435.797
149459.422 | 1.3694e-08 | 1.8415e-08 | 4.5891e-10 | 1.9835e-08 | 1.6767e-08 | 8.9612e-10 | 2.0529e-09 | 9.7484e-10 | 6.4882e-11 | 59447.953
149471.594 | 1.3912e-08 | 1.8383e-08 | 4.6148e-10 | 1.9607e-08 | 1.6939e-08 | 8.8434e-10 | 2.0718e-09 | 9.6504e-10 | 6.5491e-11 | 59460.125
149483.766 | 1.3823e-08 | 1.8413e-08 | 4.6323e-10 | 1.9807e-08 | 1.6931e-08 | 8.8537e-10 | 2.0589e-09 | 9.7757e-10 | 6.5065e-11 | 59472.297
149495.922 | 1.3879e-08 | 1.8583e-08 | 4.59e-10 | 1.9516e-08 | 1.6662e-08 | 8.8521e-10 | 2.0593e-09 | 9.6731e-10 | 6.4015e-11 | 59484.453
149508.094 | 1.3691e-08 | 1.8322e-08 | 4.5841e-10 | 1.9421e-08 | 1.682e-08 | 8.826e-10 | 2.0112e-09 | 9.6886e-10 | 6.4774e-11 | 59496.625
149520.266 | 1.372e-08 | 1.8501e-08 | 4.5198e-10 | 1.9754e-08 | 1.7067e-08 | 8.9577e-10 | 2.038e-09 | 9.809e-10 | 6.3845e-11 | 59508.797
149532.438 | 1.4106e-08 | 1.8433e-08 | 4.5531e-10 | 1.9384e-08 | 1.6793e-08 | 8.891e-10 | 2.027e-09 | 9.6279e-10 | 6.451e-11 | 59520.969
149544.594 | 1.3654e-08 | 1.8551e-08 | 4.5346e-10 | 1.9597e-08 | 1.6818e-08 | 8.9156e-10 | 2.0334e-09 | 9.5252e-10 | 6.3718e-11 | 59533.125
149556.766 | 1.3716e-08 | 1.8438e-08 | 4.5548e-10 | 1.9714e-08 | 1.6824e-08 | 8.8094e-10 | 2.0819e-09 | 9.7459e-10 | 6.5225e-11 | 59545.297
149568.938 | 1.3811e-08 | 1.8558e-08 | 4.6427e-10 | 1.9636e-08 | 1.6991e-08 | 8.8343e-10 | 2.0636e-09 | 9.7173e-10 | 6.5256e-11 | 59557.469
149581.094 | 1.3723e-08 | 1.8542e-08 | 4.6509e-10 | 1.9512e-08 | 1.7138e-08 | 9.0241e-10 | 2.0815e-09 | 9.7194e-10 | 6.6e-11 | 59569.625
149593.266 | 1.3793e-08 | 1.8555e-08 | 4.6597e-10 | 1.9638e-08 | 1.692e-08 | 8.8402e-10 | 2.0563e-09 | 9.719e-10 | 6.4705e-11 | 59581.797
149605.438 | 1.3668e-08 | 1.8776e-08 | 4.659e-10 | 1.9723e-08 | 1.7003e-08 | 8.9665e-10 | 2.0738e-09 | 9.613e-10 | 6.4816e-11 | 59593.969
149617.594 | 1.3738e-08 | 1.8705e-08 | 4.5903e-10 | 1.9706e-08 | 1.6993e-08 | 8.8142e-10 | 2.0675e-09 | 9.9126e-10 | 6.5218e-11 | 59606.125
149629.766 | 1.3738e-08 | 1.8689e-08 | 4.6277e-10 | 1.9701e-08 | 1.6907e-08 | 8.7774e-10 | 2.0541e-09 | 9.7866e-10 | 6.5635e-11 | 59618.297
149641.938 | 1.3595e-08 | 1.8544e-08 | 4.5806e-10 | 1.9633e-08 | 1.6849e-08 | 8.8396e-10 | 2.0676e-09 | 9.7684e-10 | 6.6154e-11 | 59630.469
149654.094 | 1.3717e-08 | 1.8647e-08 | 4.5642e-10 | 1.9417e-08 | 1.6768e-08 | 8.8985e-10 | 2.0501e-09 | 9.6887e-10 | 6.5323e-11 | 59642.625
149666.266 | 1.3469e-08 | 1.8468e-08 | 4.5823e-10 | 1.9552e-08 | 1.6667e-08 | 8.9072e-10 | 2.0421e-09 | 9.7052e-10 | 6.5137e-11 | 59654.797
149678.438 | 1.3578e-08 | 1.8319e-08 | 4.5305e-10 | 1.9549e-08 | 1.6537e-08 | 8.7781e-10 | 2.0425e-09 | 9.6212e-10 | 6.4386e-11 | 59666.969
149690.594 | 1.3558e-08 | 1.8277e-08 | 4.5018e-10 | 1.9244e-08 | 1.6643e-08 | 8.8687e-10 | 2.0343e-09 | 9.5564e-10 | 6.3634e-11 | 59679.125
149702.766 | 1.3588e-08 | 1.8504e-08 | 4.4905e-10 | 1.9316e-08 | 1.6712e-08 | 8.8667e-10 | 2.0253e-09 | 9.6848e-10 | 6.4116e-11 | 59691.297
149714.938 | 1.3434e-08 | 1.8286e-08 | 4.5048e-10 | 1.929e-08 | 1.673e-08 | 8.737e-10 | 2.0132e-09 | 9.5719e-10 | 6.3869e-11 | 59703.469
149727.109 | 1.3708e-08 | 1.8265e-08 | 4.4648e-10 | 1.9604e-08 | 1.6818e-08 | 8.7948e-10 | 2.0432e-09 | 9.6303e-10 | 6.3806e-11 | 59715.64
149739.266 | 1.3717e-08 | 1.8362e-08 | 4.4446e-10 | 1.9513e-08 | 1.6828e-08 | 8.727e-10 | 2.0726e-09 | 9.5982e-10 | 6.399e-11 | 59727.797
149751.438 | 1.3654e-08 | 1.8319e-08 | 4.5058e-10 | 1.9577e-08 | 1.6951e-08 | 8.8018e-10 | 2.0569e-09 | 9.5311e-10 | 6.4485e-11 | 59739.969
149763.609 | 1.3677e-08 | 1.8165e-08 | 4.5115e-10 | 1.9486e-08 | 1.6814e-08 | 8.7766e-10 | 2.0164e-09 | 9.6094e-10 | 6.4178e-11 | 59752.14
149775.766 | 1.386e-08 | 1.8231e-08 | 4.5597e-10 | 1.942e-08 | 1.6567e-08 | 8.7507e-10 | 2.0375e-09 | 9.5983e-10 | 6.4606e-11 | 59764.297
149787.938 | 1.3661e-08 | 1.8505e-08 | 4.5544e-10 | 1.9415e-08 | 1.687e-08 | 8.8226e-10 | 2.0115e-09 | 9.6866e-10 | 6.4436e-11 | 59776.469
149800.109 | 1.3608e-08 | 1.8474e-08 | 4.5276e-10 | 1.9292e-08 | 1.6798e-08 | 8.7477e-10 | 2.0164e-09 | 9.6561e-10 | 6.356e-11 | 59788.64
149812.266 | 1.367e-08 | 1.8345e-08 | 4.5494e-10 | 1.9247e-08 | 1.6816e-08 | 8.7355e-10 | 2.0208e-09 | 9.6252e-10 | 6.4784e-11 | 59800.797
149824.438 | 1.3708e-08 | 1.8441e-08 | 4.6098e-10 | 1.9669e-08 | 1.6801e-08 | 8.8808e-10 | 2.0516e-09 | 9.7606e-10 | 6.5072e-11 | 59812.969
149836.609 | 1.3789e-08 | 1.8528e-08 | 4.603e-10 | 1.9477e-08 | 1.6841e-08 | 8.8335e-10 | 2.0691e-09 | 9.6734e-10 | 6.5247e-11 | 59825.14
149848.766 | 1.3749e-08 | 1.8583e-08 | 4.6032e-10 | 1.9829e-08 | 1.6905e-08 | 8.9067e-10 | 2.052e-09 | 9.6332e-10 | 6.503e-11 | 59837.297
149860.938 | 1.382e-08 | 1.8515e-08 | 4.5861e-10 | 1.972e-08 | 1.6939e-08 | 8.7426e-10 | 2.0472e-09 | 9.6123e-10 | 6.4982e-11 | 59849.469
149873.109 | 1.3625e-08 | 1.8532e-08 | 4.5752e-10 | 1.9656e-08 | 1.6822e-08 | 8.7805e-10 | 2.0564e-09 | 9.6725e-10 | 6.458e-11 | 59861.64
149885.266 | 1.3742e-08 | 1.831e-08 | 4.6123e-10 | 1.9453e-08 | 1.6941e-08 | 8.8668e-10 | 2.0552e-09 | 9.7699e-10 | 6.4382e-11 | 59873.797
149897.438 | 1.3682e-08 | 1.841e-08 | 4.5919e-10 | 1.9594e-08 | 1.6626e-08 | 8.7772e-10 | 2.0463e-09 | 9.7269e-10 | 6.5029e-11 | 59885.969
149909.609 | 1.3693e-08 | 1.8556e-08 | 4.5561e-10 | 1.972e-08 | 1.671e-08 | 8.8601e-10 | 2.0461e-09 | 9.6233e-10 | 6.4546e-11 | 59898.14
149921.781 | 1.4187e-08 | 1.8094e-08 | 4.5415e-10 | 1.9409e-08 | 1.6804e-08 | 8.8045e-10 | 2.0337e-09 | 9.6959e-10 | 6.3415e-11 | 59910.312
149933.938 | 1.3709e-08 | 1.8106e-08 | 4.459e-10 | 1.9523e-08 | 1.6733e-08 | 8.7397e-10 | 2.0046e-09 | 9.6042e-10 | 6.3044e-11 | 59922.469
149946.109 | 1.3644e-08 | 1.8095e-08 | 4.4814e-10 | 1.9433e-08 | 1.6431e-08 | 8.7184e-10 | 2.0108e-09 | 9.6781e-10 | 6.3757e-11 | 59934.64
149958.281 | 1.3733e-08 | 1.8008e-08 | 4.5302e-10 | 1.9336e-08 | 1.6712e-08 | 8.8123e-10 | 2.0037e-09 | 9.6475e-10 | 6.4169e-11 | 59946.812
149970.438 | 1.3532e-08 | 1.8192e-08 | 4.4767e-10 | 1.9366e-08 | 1.682e-08 | 8.7977e-10 | 2.0397e-09 | 9.5108e-10 | 6.382e-11 | 59958.969
149982.609 | 1.3702e-08 | 1.817e-08 | 4.4891e-10 | 1.9561e-08 | 1.6584e-08 | 8.767e-10 | 2.0285e-09 | 9.6227e-10 | 6.4709e-11 | 59971.14
149994.781 | 1.3421e-08 | 1.8441e-08 | 4.5218e-10 | 1.9455e-08 | 1.6518e-08 | 8.8257e-10 | 2.0374e-09 | 9.5951e-10 | 6.3573e-11 | 59983.312
150006.938 | 1.3672e-08 | 1.8193e-08 | 4.4736e-10 | 1.9338e-08 | 1.6673e-08 | 8.6792e-10 | 2.0128e-09 | 9.6206e-10 | 6.3972e-11 | 59995.469
150019.109 | 1.3503e-08 | 1.8317e-08 | 4.5206e-10 | 1.9443e-08 | 1.648e-08 | 8.7815e-10 | 2.0517e-09 | 9.6728e-10 | 6.3943e-11 | 60007.64
150031.281 | 1.3424e-08 | 1.8382e-08 | 4.5159e-10 | 1.9604e-08 | 1.6641e-08 | 8.8532e-10 | 2.0553e-09 | 9.7064e-10 | 6.3509e-11 | 60019.812
150043.438 | 1.3414e-08 | 1.8369e-08 | 4.4881e-10 | 1.93e-08 | 1.6516e-08 | 8.8098e-10 | 2.0307e-09 | 9.6949e-10 | 6.4074e-11 | 60031.969
150055.609 | 1.3623e-08 | 1.8542e-08 | 4.5545e-10 | 1.9404e-08 | 1.6654e-08 | 8.7963e-10 | 2.0539e-09 | 9.951e-10 | 6.4164e-11 | 60044.14
150067.781 | 1.3681e-08 | 1.8161e-08 | 4.4795e-10 | 1.9526e-08 | 1.6622e-08 | 8.7749e-10 | 2.0523e-09 | 9.6537e-10 | 6.3079e-11 | 60056.312
150079.938 | 1.3456e-08 | 1.8109e-08 | 4.5201e-10 | 1.9301e-08 | 1.651e-08 | 8.7119e-10 | 2.0552e-09 | 9.5882e-10 | 6.3415e-11 | 60068.469
150092.109 | 1.3461e-08 | 1.8166e-08 | 4.4472e-10 | 1.9333e-08 | 1.6637e-08 | 8.7411e-10 | 2.0416e-09 | 9.5394e-10 | 6.2846e-11 | 60080.64
150104.281 | 1.3394e-08 | 1.8172e-08 | 4.4689e-10 | 1.9341e-08 | 1.6451e-08 | 8.5903e-10 | 2.0237e-09 | 9.6275e-10 | 6.3791e-11 | 60092.812
150116.453 | 1.3299e-08 | 1.8185e-08 | 4.4557e-10 | 1.9523e-08 | 1.6476e-08 | 8.8279e-10 | 2.0513e-09 | 9.7545e-10 | 6.3885e-11 | 60104.984
150128.609 | 1.3726e-08 | 1.8425e-08 | 4.5691e-10 | 1.9812e-08 | 1.6664e-08 | 8.7595e-10 | 2.0585e-09 | 9.7156e-10 | 6.5e-11 | 60117.14
150140.781 | 1.3651e-08 | 1.87e-08 | 4.5128e-10 | 1.9616e-08 | 1.6822e-08 | 8.7065e-10 | 2.0579e-09 | 9.8181e-10 | 6.4984e-11 | 60129.312
150152.953 | 1.3713e-08 | 1.8499e-08 | 4.5724e-10 | 1.9526e-08 | 1.6614e-08 | 8.7932e-10 | 2.0593e-09 | 9.6572e-10 | 6.513e-11 | 60141.484
150165.109 | 1.3523e-08 | 1.8466e-08 | 4.5863e-10 | 1.9694e-08 | 1.6771e-08 | 8.8039e-10 | 2.059e-09 | 9.711e-10 | 6.4134e-11 | 60153.64
150177.281 | 1.3648e-08 | 1.841e-08 | 4.5595e-10 | 1.9633e-08 | 1.67e-08 | 8.8472e-10 | 2.0445e-09 | 9.6915e-10 | 6.5054e-11 | 60165.812
150189.453 | 1.3543e-08 | 1.8386e-08 | 4.5946e-10 | 1.9448e-08 | 1.6771e-08 | 8.7986e-10 | 2.0418e-09 | 9.771e-10 | 6.3781e-11 | 60177.984
150201.609 | 1.3564e-08 | 1.8286e-08 | 4.5308e-10 | 1.942e-08 | 1.677e-08 | 8.7751e-10 | 2.041e-09 | 9.6598e-10 | 6.3968e-11 | 60190.14
150213.781 | 1.3678e-08 | 1.8352e-08 | 4.5984e-10 | 1.9541e-08 | 1.6716e-08 | 8.7934e-10 | 2.0675e-09 | 9.8102e-10 | 6.4612e-11 | 60202.312
150225.953 | 1.3756e-08 | 1.8595e-08 | 4.5942e-10 | 1.9616e-08 | 1.6835e-08 | 8.779e-10 | 2.0849e-09 | 9.7127e-10 | 6.4876e-11 | 60214.484
150238.109 | 1.3645e-08 | 1.869e-08 | 4.5659e-10 | 1.9444e-08 | 1.679e-08 | 8.786e-10 | 2.0593e-09 | 9.7664e-10 | 6.3404e-11 | 60226.64
150250.281 | 1.3714e-08 | 1.8602e-08 | 4.5251e-10 | 1.9453e-08 | 1.6741e-08 | 8.8017e-10 | 2.0646e-09 | 9.8139e-10 | 6.4557e-11 | 60238.812
150262.453 | 1.3831e-08 | 1.828e-08 | 4.5845e-10 | 1.9377e-08 | 1.6812e-08 | 8.7323e-10 | 2.0661e-09 | 9.6769e-10 | 6.4978e-11 | 60250.984
150274.609 | 1.3636e-08 | 1.8561e-08 | 4.5475e-10 | 1.9572e-08 | 1.6868e-08 | 8.8096e-10 | 2.0719e-09 | 9.8647e-10 | 6.4119e-11 | 60263.14
150286.781 | 1.3751e-08 | 1.8444e-08 | 4.5888e-10 | 1.9697e-08 | 1.6673e-08 | 8.7199e-10 | 2.0384e-09 | 9.7595e-10 | 6.4076e-11 | 60275.312
150298.953 | 1.35e-08 | 1.8488e-08 | 4.4676e-10 | 1.9619e-08 | 1.6654e-08 | 8.7082e-10 | 2.0403e-09 | 9.7121e-10 | 6.4277e-11 | 60287.484
150311.125 | 1.3605e-08 | 1.8345e-08 | 4.559e-10 | 1.9808e-08 | 1.6617e-08 | 8.7229e-10 | 2.0498e-09 | 9.7814e-10 | 6.3717e-11 | 60299.656
150323.281 | 1.3525e-08 | 1.8215e-08 | 4.5456e-10 | 1.9411e-08 | 1.6672e-08 | 8.6758e-10 | 2.0264e-09 | 9.7826e-10 | 6.4826e-11 | 60311.812
150335.453 | 1.3561e-08 | 1.8348e-08 | 4.5075e-10 | 1.9495e-08 | 1.6736e-08 | 8.7254e-10 | 2.0468e-09 | 9.7828e-10 | 6.3141e-11 | 60323.984
150347.625 | 1.358e-08 | 1.8111e-08 | 4.5106e-10 | 1.966e-08 | 1.6717e-08 | 8.7897e-10 | 2.0411e-09 | 9.6558e-10 | 6.408e-11 | 60336.156
150359.781 | 1.343e-08 | 1.8035e-08 | 4.4906e-10 | 1.9549e-08 | 1.6723e-08 | 8.7623e-10 | 2.0511e-09 | 9.7488e-10 | 6.379e-11 | 60348.312
150371.953 | 1.3535e-08 | 1.8131e-08 | 4.5146e-10 | 1.942e-08 | 1.6732e-08 | 8.7402e-10 | 2.0538e-09 | 9.7056e-10 | 6.3568e-11 | 60360.484
150384.125 | 1.3471e-08 | 1.8124e-08 | 4.5028e-10 | 1.9511e-08 | 1.6586e-08 | 8.687e-10 | 2.0539e-09 | 9.7073e-10 | 6.4447e-11 | 60372.656
150396.281 | 1.3581e-08 | 1.8489e-08 | 4.5173e-10 | 1.9343e-08 | 1.6506e-08 | 8.7733e-10 | 2.0539e-09 | 9.7102e-10 | 6.3185e-11 | 60384.812
150408.453 | 1.3459e-08 | 1.7986e-08 | 4.4758e-10 | 1.961e-08 | 1.6364e-08 | 8.67e-10 | 2.035e-09 | 9.6707e-10 | 6.3927e-11 | 60396.984
150420.625 | 1.3356e-08 | 1.8112e-08 | 4.4842e-10 | 1.9511e-08 | 1.657e-08 | 8.7057e-10 | 2.0276e-09 | 9.6056e-10 | 6.3281e-11 | 60409.156
150432.781 | 1.3316e-08 | 1.8125e-08 | 4.449e-10 | 1.9377e-08 | 1.6637e-08 | 8.6818e-10 | 2.014e-09 | 9.5469e-10 | 6.2631e-11 | 60421.312
150444.953 | 1.3306e-08 | 1.821e-08 | 4.472e-10 | 1.9332e-08 | 1.6436e-08 | 8.6581e-10 | 2.0059e-09 | 9.504e-10 | 6.3388e-11 | 60433.484
150457.125 | 1.3259e-08 | 1.8092e-08 | 4.4577e-10 | 1.9436e-08 | 1.6112e-08 | 8.6473e-10 | 2.0135e-09 | 9.5895e-10 | 6.2769e-11 | 60445.656
150469.281 | 1.3395e-08 | 1.824e-08 | 4.4341e-10 | 1.9292e-08 | 1.6489e-08 | 8.6379e-10 | 2.0293e-09 | 9.6664e-10 | 6.3106e-11 | 60457.812
150481.453 | 1.3508e-08 | 1.8364e-08 | 4.4425e-10 | 1.93e-08 | 1.6328e-08 | 8.6535e-10 | 2.014e-09 | 9.5317e-10 | 6.3512e-11 | 60469.984
150493.625 | 1.3497e-08 | 1.8256e-08 | 4.4424e-10 | 1.9316e-08 | 1.6573e-08 | 8.6653e-10 | 2.019e-09 | 9.5896e-10 | 6.3621e-11 | 60482.156
150505.797 | 1.3485e-08 | 1.8254e-08 | 4.3918e-10 | 1.9408e-08 | 1.6433e-08 | 8.6406e-10 | 2.0292e-09 | 9.5977e-10 | 6.2896e-11 | 60494.328
150517.953 | 1.3527e-08 | 1.8301e-08 | 4.4148e-10 | 1.9226e-08 | 1.6357e-08 | 8.6191e-10 | 2.0375e-09 | 9.5098e-10 | 6.2517e-11 | 60506.484
150530.125 | 1.3586e-08 | 1.8162e-08 | 4.38e-10 | 1.9069e-08 | 1.6317e-08 | 8.6636e-10 | 2e-09 | 9.5338e-10 | 6.2749e-11 | 60518.656
150542.297 | 1.3787e-08 | 1.8474e-08 | 4.4501e-10 | 1.9504e-08 | 1.6746e-08 | 8.7172e-10 | 2.0245e-09 | 9.6605e-10 | 6.356e-11 | 60530.828
150554.453 | 1.3678e-08 | 1.8312e-08 | 4.4966e-10 | 1.9517e-08 | 1.6447e-08 | 8.7426e-10 | 2.024e-09 | 9.5545e-10 | 6.4649e-11 | 60542.984
150566.625 | 1.3636e-08 | 1.8119e-08 | 4.4934e-10 | 1.9561e-08 | 1.6898e-08 | 8.7446e-10 | 2.0285e-09 | 9.6157e-10 | 6.389e-11 | 60555.156
150578.797 | 1.3687e-08 | 1.8325e-08 | 4.5158e-10 | 1.9573e-08 | 1.6701e-08 | 8.8063e-10 | 2.0253e-09 | 9.5852e-10 | 6.3896e-11 | 60567.328
150590.953 | 1.3617e-08 | 1.8545e-08 | 4.4942e-10 | 1.9458e-08 | 1.6804e-08 | 8.7152e-10 | 2.0224e-09 | 9.6423e-10 | 6.3427e-11 | 60579.484
150603.125 | 1.3705e-08 | 1.8335e-08 | 4.5234e-10 | 1.9639e-08 | 1.6675e-08 | 8.8256e-10 | 2.0451e-09 | 9.7603e-10 | 6.3441e-11 | 60591.656
150615.297 | 1.3419e-08 | 1.8543e-08 | 4.5465e-10 | 1.9569e-08 | 1.6691e-08 | 8.8092e-10 | 2.0431e-09 | 9.683e-10 | 6.3911e-11 | 60603.828
150627.453 | 1.3658e-08 | 1.8501e-08 | 4.5134e-10 | 1.9399e-08 | 1.6851e-08 | 8.7113e-10 | 2.031e-09 | 9.6681e-10 | 6.3646e-11 | 60615.984
150639.625 | 1.3575e-08 | 1.8295e-08 | 4.5348e-10 | 1.9446e-08 | 1.6781e-08 | 8.7657e-10 | 2.0535e-09 | 9.7352e-10 | 6.4012e-11 | 60628.156
150651.797 | 1.3659e-08 | 1.8214e-08 | 4.4748e-10 | 1.9301e-08 | 1.6525e-08 | 8.6872e-10 | 2.0212e-09 | 9.506e-10 | 6.3146e-11 | 60640.328
150663.969 | 1.3521e-08 | 1.804e-08 | 4.4769e-10 | 1.9213e-08 | 1.6628e-08 | 8.6816e-10 | 2.0132e-09 | 9.5186e-10 | 6.2966e-11 | 60652.5
150676.125 | 1.3386e-08 | 1.8308e-08 | 4.4114e-10 | 1.941e-08 | 1.6692e-08 | 8.7232e-10 | 2.0355e-09 | 9.5163e-10 | 6.3464e-11 | 60664.656
150688.297 | 1.3447e-08 | 1.8229e-08 | 4.4803e-10 | 1.9103e-08 | 1.6814e-08 | 8.7515e-10 | 2.0269e-09 | 9.5344e-10 | 6.3439e-11 | 60676.828
150700.469 | 1.358e-08 | 1.8247e-08 | 4.4396e-10 | 1.9369e-08 | 1.6492e-08 | 8.6924e-10 | 2.0113e-09 | 9.5507e-10 | 6.2753e-11 | 60689
150712.625 | 1.354e-08 | 1.8222e-08 | 4.405e-10 | 1.9209e-08 | 1.661e-08 | 8.6634e-10 | 1.9959e-09 | 9.5252e-10 | 6.3503e-11 | 60701.156
150724.797 | 1.3475e-08 | 1.8303e-08 | 4.4453e-10 | 1.9458e-08 | 1.6252e-08 | 8.7027e-10 | 1.9865e-09 | 9.4396e-10 | 6.3108e-11 | 60713.328
150736.969 | 1.351e-08 | 1.8113e-08 | 4.3923e-10 | 1.9251e-08 | 1.6468e-08 | 8.6826e-10 | 1.9883e-09 | 9.514e-10 | 6.3187e-11 | 60725.5
150749.125 | 1.3526e-08 | 1.7939e-08 | 4.3962e-10 | 1.9117e-08 | 1.6368e-08 | 8.6318e-10 | 1.9974e-09 | 9.4419e-10 | 6.321e-11 | 60737.656
150761.297 | 1.3415e-08 | 1.7917e-08 | 4.4302e-10 | 1.8917e-08 | 1.6515e-08 | 8.5695e-10 | 2.0179e-09 | 9.4526e-10 | 6.3012e-11 | 60749.828
150773.469 | 1.3452e-08 | 1.788e-08 | 4.4112e-10 | 1.9059e-08 | 1.6512e-08 | 8.7537e-10 | 2.0068e-09 | 9.4318e-10 | 6.2792e-11 | 60762
150785.625 | 1.3469e-08 | 1.7976e-08 | 4.4105e-10 | 1.9021e-08 | 1.6342e-08 | 8.7266e-10 | 2.0076e-09 | 9.5571e-10 | 6.313e-11 | 60774.156
150797.797 | 1.3496e-08 | 1.8025e-08 | 4.416e-10 | 1.9205e-08 | 1.6212e-08 | 8.6428e-10 | 1.9998e-09 | 9.4948e-10 | 6.2195e-11 | 60786.328
150809.969 | 1.3543e-08 | 1.7812e-08 | 4.3749e-10 | 1.9073e-08 | 1.6299e-08 | 8.6568e-10 | 2.0054e-09 | 9.497e-10 | 6.2111e-11 | 60798.5
150822.125 | 1.3336e-08 | 1.7845e-08 | 4.407e-10 | 1.9086e-08 | 1.6469e-08 | 8.6432e-10 | 1.9868e-09 | 9.4794e-10 | 6.2392e-11 | 60810.656
150834.297 | 1.34e-08 | 1.8154e-08 | 4.4777e-10 | 1.9503e-08 | 1.6518e-08 | 8.6602e-10 | 2.0349e-09 | 9.5475e-10 | 6.3683e-11 | 60822.828
150846.469 | 1.3506e-08 | 1.8274e-08 | 4.486e-10 | 1.9185e-08 | 1.6781e-08 | 8.7456e-10 | 2.0415e-09 | 9.5455e-10 | 6.3467e-11 | 60835
150858.641 | 1.3437e-08 | 1.8176e-08 | 4.4363e-10 | 1.9309e-08 | 1.6531e-08 | 8.6917e-10 | 2.0157e-09 | 9.5188e-10 | 6.2993e-11 | 60847.172
150870.797 | 1.356e-08 | 1.8031e-08 | 4.4383e-10 | 1.9046e-08 | 1.6683e-08 | 8.6268e-10 | 2.0112e-09 | 9.4664e-10 | 6.3348e-11 | 60859.328
150882.969 | 1.3555e-08 | 1.8068e-08 | 4.4242e-10 | 1.9076e-08 | 1.652e-08 | 8.5314e-10 | 2.0027e-09 | 9.6218e-10 | 6.3499e-11 | 60871.5
150895.141 | 1.3535e-08 | 1.8179e-08 | 4.5382e-10 | 1.9281e-08 | 1.6463e-08 | 8.5758e-10 | 2.0162e-09 | 9.5111e-10 | 6.2383e-11 | 60883.672
150907.297 | 1.3544e-08 | 1.7933e-08 | 4.4538e-10 | 1.9136e-08 | 1.6333e-08 | 8.6586e-10 | 2.0154e-09 | 9.4116e-10 | 6.1946e-11 | 60895.828
150919.469 | 1.3308e-08 | 1.7858e-08 | 4.4526e-10 | 1.9225e-08 | 1.6319e-08 | 8.5383e-10 | 1.9942e-09 | 9.4503e-10 | 6.2768e-11 | 60908
150931.641 | 1.3262e-08 | 1.7917e-08 | 4.3429e-10 | 1.9065e-08 | 1.6414e-08 | 8.5808e-10 | 1.9916e-09 | 9.4551e-10 | 6.1805e-11 | 60920.172
150943.797 | 1.354e-08 | 1.8021e-08 | 4.3846e-10 | 1.8854e-08 | 1.6252e-08 | 8.6441e-10 | 2.0079e-09 | 9.4211e-10 | 6.2132e-11 | 60932.328
150955.969 | 1.3628e-08 | 1.7827e-08 | 4.3688e-10 | 1.9072e-08 | 1.6315e-08 | 8.5349e-10 | 1.9906e-09 | 9.444e-10 | 6.2402e-11 | 60944.5
150968.141 | 1.3274e-08 | 1.7869e-08 | 4.3471e-10 | 1.8982e-08 | 1.634e-08 | 8.6321e-10 | 1.9993e-09 | 9.4711e-10 | 6.2528e-11 | 60956.672
150980.297 | 1.3402e-08 | 1.7967e-08 | 4.3827e-10 | 1.8933e-08 | 1.6378e-08 | 8.6316e-10 | 2.0182e-09 | 9.4259e-10 | 6.2346e-11 | 60968.828
150992.469 | 1.3421e-08 | 1.7989e-08 | 4.3654e-10 | 1.8934e-08 | 1.6321e-08 | 8.4665e-10 | 2.0001e-09 | 9.4482e-10 | 6.2674e-11 | 60981
151004.641 | 1.3341e-08 | 1.7895e-08 | 4.4038e-10 | 1.9176e-08 | 1.6246e-08 | 8.6162e-10 | 1.9858e-09 | 9.4802e-10 | 6.2564e-11 | 60993.172
151016.797 | 1.3226e-08 | 1.7932e-08 | 4.3947e-10 | 1.9241e-08 | 1.6245e-08 | 8.5874e-10 | 1.9785e-09 | 9.5409e-10 | 6.3148e-11 | 61005.328
151028.969 | 1.335e-08 | 1.7893e-08 | 4.3609e-10 | 1.9224e-08 | 1.633e-08 | 8.5982e-10 | 1.9991e-09 | 9.5566e-10 | 6.253e-11 | 61017.5
151041.141 | 1.3245e-08 | 1.7964e-08 | 4.3823e-10 | 1.9203e-08 | 1.6451e-08 | 8.6356e-10 | 2.0023e-09 | 9.4888e-10 | 6.2538e-11 | 61029.672
151053.313 | 1.3677e-08 | 1.8305e-08 | 4.4372e-10 | 1.9009e-08 | 1.644e-08 | 8.6252e-10 | 2.029e-09 | 9.5613e-10 | 6.3134e-11 | 61041.844
151065.469 | 1.3352e-08 | 1.8188e-08 | 4.3918e-10 | 1.9205e-08 | 1.64e-08 | 8.5607e-10 | 2.0155e-09 | 9.5814e-10 | 6.3089e-11 | 61054
151077.641 | 1.3437e-08 | 1.8027e-08 | 4.3886e-10 | 1.9336e-08 | 1.6489e-08 | 8.5798e-10 | 2.0036e-09 | 9.6457e-10 | 6.345e-11 | 61066.172
151089.813 | 1.3449e-08 | 1.8085e-08 | 4.4108e-10 | 1.9364e-08 | 1.645e-08 | 8.6509e-10 | 2.0404e-09 | 9.4722e-10 | 6.3473e-11 | 61078.344
151101.969 | 1.337e-08 | 1.8125e-08 | 4.4202e-10 | 1.9427e-08 | 1.6538e-08 | 8.7597e-10 | 1.9964e-09 | 9.5318e-10 | 6.3077e-11 | 61090.5
151114.141 | 1.3615e-08 | 1.8035e-08 | 4.4758e-10 | 1.8998e-08 | 1.657e-08 | 8.6786e-10 | 1.9918e-09 | 9.6006e-10 | 6.2626e-11 | 61102.672
151126.313 | 1.3321e-08 | 1.7992e-08 | 4.4783e-10 | 1.9162e-08 | 1.6497e-08 | 8.6487e-10 | 2.0004e-09 | 9.5378e-10 | 6.31e-11 | 61114.844
151138.469 | 1.3484e-08 | 1.7967e-08 | 4.472e-10 | 1.9289e-08 | 1.6532e-08 | 8.6219e-10 | 2.0086e-09 | 9.4927e-10 | 6.4106e-11 | 61127
151150.641 | 1.3454e-08 | 1.7992e-08 | 4.5043e-10 | 1.9292e-08 | 1.6546e-08 | 8.6021e-10 | 2.0007e-09 | 9.5021e-10 | 6.3226e-11 | 61139.172
151162.813 | 1.3432e-08 | 1.7842e-08 | 4.4842e-10 | 1.9156e-08 | 1.6403e-08 | 8.613e-10 | 2.0121e-09 | 9.4029e-10 | 6.2841e-11 | 61151.344
151174.969 | 1.3485e-08 | 1.7945e-08 | 4.4276e-10 | 1.9183e-08 | 1.642e-08 | 8.5589e-10 | 2.035e-09 | 9.4229e-10 | 6.2544e-11 | 61163.5
151187.141 | 1.328e-08 | 1.787e-08 | 4.4372e-10 | 1.9419e-08 | 1.6556e-08 | 8.5579e-10 | 2.0081e-09 | 9.5749e-10 | 6.2173e-11 | 61175.672
151199.313 | 1.3364e-08 | 1.8104e-08 | 4.4572e-10 | 1.9475e-08 | 1.6349e-08 | 8.5902e-10 | 2.03e-09 | 9.5469e-10 | 6.2015e-11 | 61187.844
151211.469 | 1.339e-08 | 1.8076e-08 | 4.4322e-10 | 1.9473e-08 | 1.6541e-08 | 8.6192e-10 | 2.0102e-09 | 9.5413e-10 | 6.2452e-11 | 61200
151223.641 | 1.3322e-08 | 1.7848e-08 | 4.3796e-10 | 1.9146e-08 | 1.6492e-08 | 8.5841e-10 | 2.0238e-09 | 9.4856e-10 | 6.2691e-11 | 61212.172
151235.813 | 1.348e-08 | 1.8098e-08 | 4.4637e-10 | 1.9161e-08 | 1.642e-08 | 8.6177e-10 | 1.9969e-09 | 9.631e-10 | 6.2234e-11 | 61224.344
151247.984 | 1.3616e-08 | 1.8007e-08 | 4.4117e-10 | 1.9358e-08 | 1.6327e-08 | 8.5314e-10 | 1.9995e-09 | 9.3957e-10 | 6.3031e-11 | 61236.515
151260.141 | 1.3324e-08 | 1.7843e-08 | 4.374e-10 | 1.8967e-08 | 1.6201e-08 | 8.5302e-10 | 2.0005e-09 | 9.2746e-10 | 6.2253e-11 | 61248.672
151272.313 | 1.3482e-08 | 1.7684e-08 | 4.3704e-10 | 1.9085e-08 | 1.6134e-08 | 8.5071e-10 | 2.0012e-09 | 9.4757e-10 | 6.1935e-11 | 61260.844
151284.484 | 1.3178e-08 | 1.7991e-08 | 4.3709e-10 | 1.9009e-08 | 1.6318e-08 | 8.5521e-10 | 1.9927e-09 | 9.4726e-10 | 6.2231e-11 | 61273.015
151296.641 | 1.3436e-08 | 1.7807e-08 | 4.4195e-10 | 1.9094e-08 | 1.6377e-08 | 8.5502e-10 | 1.9918e-09 | 9.4023e-10 | 6.2402e-11 | 61285.172
151308.813 | 1.3398e-08 | 1.7858e-08 | 4.3331e-10 | 1.9148e-08 | 1.6359e-08 | 8.5923e-10 | 2.0098e-09 | 9.4876e-10 | 6.2768e-11 | 61297.344
151320.984 | 1.3369e-08 | 1.7998e-08 | 4.4034e-10 | 1.8992e-08 | 1.6123e-08 | 8.5737e-10 | 1.9983e-09 | 9.4967e-10 | 6.2649e-11 | 61309.515
151333.141 | 1.3485e-08 | 1.7743e-08 | 4.3996e-10 | 1.9395e-08 | 1.6372e-08 | 8.5407e-10 | 2.003e-09 | 9.5354e-10 | 6.2591e-11 | 61321.672
151345.313 | 1.3379e-08 | 1.7936e-08 | 4.4033e-10 | 1.9193e-08 | 1.6341e-08 | 8.5781e-10 | 2.0229e-09 | 9.5578e-10 | 6.2609e-11 | 61333.844
151357.484 | 1.3574e-08 | 1.8342e-08 | 4.4779e-10 | 1.9296e-08 | 1.6543e-08 | 8.8253e-10 | 2.0357e-09 | 9.6459e-10 | 6.299e-11 | 61346.015
151369.641 | 1.3647e-08 | 1.8221e-08 | 4.4181e-10 | 1.9523e-08 | 1.6302e-08 | 8.6878e-10 | 2.0353e-09 | 9.5712e-10 | 6.2134e-11 | 61358.172
151381.813 | 1.3646e-08 | 1.7819e-08 | 4.345e-10 | 1.918e-08 | 1.6173e-08 | 8.6179e-10 | 2.0074e-09 | 9.5185e-10 | 6.2124e-11 | 61370.344
151393.984 | 1.349e-08 | 1.7905e-08 | 4.3825e-10 | 1.9079e-08 | 1.6336e-08 | 8.5664e-10 | 2.0025e-09 | 9.455e-10 | 6.1684e-11 | 61382.515
151406.141 | 1.3448e-08 | 1.7832e-08 | 4.3451e-10 | 1.8949e-08 | 1.6265e-08 | 8.5241e-10 | 1.973e-09 | 9.4444e-10 | 6.2055e-11 | 61394.672
151418.313 | 1.3351e-08 | 1.801e-08 | 4.4321e-10 | 1.9174e-08 | 1.63e-08 | 8.6031e-10 | 1.9857e-09 | 9.414e-10 | 6.1836e-11 | 61406.844
151430.484 | 1.3353e-08 | 1.7733e-08 | 4.3375e-10 | 1.8939e-08 | 1.6329e-08 | 8.5159e-10 | 2.0071e-09 | 9.4416e-10 | 6.1152e-11 | 61419.015
151442.656 | 1.352e-08 | 1.7919e-08 | 4.3279e-10 | 1.9053e-08 | 1.6334e-08 | 8.5958e-10 | 1.9881e-09 | 9.5385e-10 | 6.2392e-11 | 61431.187
151454.813 | 1.3448e-08 | 1.7878e-08 | 4.3929e-10 | 1.9076e-08 | 1.6479e-08 | 8.5903e-10 | 2.0033e-09 | 9.3861e-10 | 6.2978e-11 | 61443.344
151466.984 | 1.3544e-08 | 1.7697e-08 | 4.378e-10 | 1.9129e-08 | 1.6307e-08 | 8.574e-10 | 2.0254e-09 | 9.3575e-10 | 6.2386e-11 | 61455.515
151479.156 | 1.3391e-08 | 1.7653e-08 | 4.3638e-10 | 1.9094e-08 | 1.6109e-08 | 8.4197e-10 | 1.9732e-09 | 9.4446e-10 | 6.1723e-11 | 61467.687
151491.313 | 1.3324e-08 | 1.777e-08 | 4.3362e-10 | 1.8823e-08 | 1.6188e-08 | 8.4839e-10 | 1.9799e-09 | 9.3884e-10 | 6.1874e-11 | 61479.844
151503.484 | 1.3311e-08 | 1.7803e-08 | 4.3744e-10 | 1.8962e-08 | 1.6233e-08 | 8.4728e-10 | 1.978e-09 | 9.4433e-10 | 6.1202e-11 | 61492.015
151515.656 | 1.3459e-08 | 1.7963e-08 | 4.3452e-10 | 1.9107e-08 | 1.6271e-08 | 8.5413e-10 | 1.9956e-09 | 9.4978e-10 | 6.1899e-11 | 61504.187
151527.813 | 1.3462e-08 | 1.7877e-08 | 4.3565e-10 | 1.9224e-08 | 1.6321e-08 | 8.4256e-10 | 2.0086e-09 | 9.4299e-10 | 6.2347e-11 | 61516.344
151539.984 | 1.3396e-08 | 1.7616e-08 | 4.4108e-10 | 1.9206e-08 | 1.6296e-08 | 8.4909e-10 | 1.9936e-09 | 9.398e-10 | 6.2489e-11 | 61528.515
151552.156 | 1.343e-08 | 1.8081e-08 | 4.3582e-10 | 1.9315e-08 | 1.6233e-08 | 8.4834e-10 | 2.0137e-09 | 9.3645e-10 | 6.1555e-11 | 61540.687
151564.313 | 1.3362e-08 | 1.7792e-08 | 4.3463e-10 | 1.9008e-08 | 1.6325e-08 | 8.5523e-10 | 1.9779e-09 | 9.4043e-10 | 6.265e-11 | 61552.844
151576.484 | 1.3512e-08 | 1.7843e-08 | 4.368e-10 | 1.9227e-08 | 1.6405e-08 | 8.5086e-10 | 1.99e-09 | 9.4696e-10 | 6.3255e-11 | 61565.015
151588.656 | 1.3364e-08 | 1.7814e-08 | 4.3977e-10 | 1.8971e-08 | 1.645e-08 | 8.491e-10 | 1.9951e-09 | 9.3682e-10 | 6.1845e-11 | 61577.187
151600.813 | 1.3366e-08 | 1.7784e-08 | 4.3257e-10 | 1.9194e-08 | 1.6216e-08 | 8.5253e-10 | 1.9808e-09 | 9.3207e-10 | 6.2052e-11 | 61589.344
151612.984 | 1.3707e-08 | 1.7971e-08 | 4.3153e-10 | 1.925e-08 | 1.6323e-08 | 8.4503e-10 | 1.9958e-09 | 9.4122e-10 | 6.2408e-11 | 61601.515
151625.156 | 1.3449e-08 | 1.7863e-08 | 4.34e-10 | 1.9107e-08 | 1.6332e-08 | 8.5209e-10 | 1.9987e-09 | 9.2992e-10 | 6.2083e-11 | 61613.687
151637.328 | 1.3473e-08 | 1.7659e-08 | 4.3531e-10 | 1.9029e-08 | 1.6203e-08 | 8.503e-10 | 1.9879e-09 | 9.4197e-10 | 6.1864e-11 | 61625.859
151649.484 | 1.3378e-08 | 1.7745e-08 | 4.339e-10 | 1.8943e-08 | 1.6347e-08 | 8.4917e-10 | 1.9748e-09 | 9.3627e-10 | 6.137e-11 | 61638.015
151661.656 | 1.3471e-08 | 1.7752e-08 | 4.3195e-10 | 1.8924e-08 | 1.5861e-08 | 8.4999e-10 | 1.969e-09 | 9.3233e-10 | 6.1492e-11 | 61650.187
151673.828 | 1.3338e-08 | 1.7836e-08 | 4.2803e-10 | 1.8989e-08 | 1.6092e-08 | 8.5187e-10 | 1.9829e-09 | 9.2699e-10 | 6.1914e-11 | 61662.359
151685.984 | 1.3313e-08 | 1.7454e-08 | 4.2913e-10 | 1.8903e-08 | 1.6182e-08 | 8.4495e-10 | 1.9596e-09 | 9.2892e-10 | 6.0829e-11 | 61674.515
151698.156 | 1.3485e-08 | 1.7554e-08 | 4.264e-10 | 1.8558e-08 | 1.6007e-08 | 8.4602e-10 | 1.9491e-09 | 9.2206e-10 | 6.0085e-11 | 61686.687
151710.328 | 1.33e-08 | 1.7393e-08 | 4.2515e-10 | 1.8775e-08 | 1.6061e-08 | 8.4378e-10 | 1.9488e-09 | 9.262e-10 | 6.1401e-11 | 61698.859
151722.484 | 1.3249e-08 | 1.7641e-08 | 4.2734e-10 | 1.9009e-08 | 1.6119e-08 | 8.4611e-10 | 1.9658e-09 | 9.2326e-10 | 6.1325e-11 | 61711.015
151734.656 | 1.3258e-08 | 1.7643e-08 | 4.3135e-10 | 1.8848e-08 | 1.6101e-08 | 8.4595e-10 | 1.9615e-09 | 9.3306e-10 | 6.237e-11 | 61723.187
151746.828 | 1.3324e-08 | 1.769e-08 | 4.3437e-10 | 1.8712e-08 | 1.6302e-08 | 8.4805e-10 | 1.9424e-09 | 9.2065e-10 | 6.1683e-11 | 61735.359
151758.984 | 1.3336e-08 | 1.7503e-08 | 4.3117e-10 | 1.8857e-08 | 1.6291e-08 | 8.4537e-10 | 1.9709e-09 | 9.3436e-10 | 6.1327e-11 | 61747.515
151771.156 | 1.3336e-08 | 1.7737e-08 | 4.3129e-10 | 1.8861e-08 | 1.6209e-08 | 8.4709e-10 | 1.9691e-09 | 9.2828e-10 | 6.1182e-11 | 61759.687
151783.328 | 1.3492e-08 | 1.7521e-08 | 4.3771e-10 | 1.8946e-08 | 1.6164e-08 | 8.518e-10 | 1.9797e-09 | 9.3402e-10 | 6.1569e-11 | 61771.859
151795.484 | 1.3341e-08 | 1.7794e-08 | 4.3266e-10 | 1.8884e-08 | 1.6215e-08 | 8.4664e-10 | 1.973e-09 | 9.465e-10 | 6.1477e-11 | 61784.015
151807.656 | 1.3262e-08 | 1.7716e-08 | 4.3514e-10 | 1.8988e-08 | 1.6213e-08 | 8.5141e-10 | 1.9818e-09 | 9.3265e-10 | 6.153e-11 | 61796.187
151819.828 | 1.3118e-08 | 1.7564e-08 | 4.336e-10 | 1.8908e-08 | 1.6109e-08 | 8.4902e-10 | 1.9687e-09 | 9.2516e-10 | 6.1082e-11 | 61808.359
151832 | 1.3226e-08 | 1.7657e-08 | 4.2956e-10 | 1.887e-08 | 1.6215e-08 | 8.4648e-10 | 1.986e-09 | 9.3017e-10 | 6.1343e-11 | 61820.531
151844.156 | 1.3131e-08 | 1.734e-08 | 4.3074e-10 | 1.8984e-08 | 1.6281e-08 | 8.4873e-10 | 1.9738e-09 | 9.3807e-10 | 6.0696e-11 | 61832.687
151856.328 | 1.3218e-08 | 1.7634e-08 | 4.3117e-10 | 1.8831e-08 | 1.5889e-08 | 8.3657e-10 | 1.9598e-09 | 9.2412e-10 | 6.1096e-11 | 61844.859
151868.5 | 1.3187e-08 | 1.7491e-08 | 4.3085e-10 | 1.8818e-08 | 1.5892e-08 | 8.4282e-10 | 1.9676e-09 | 9.3974e-10 | 6.0869e-11 | 61857.031
151880.656 | 1.3212e-08 | 1.7525e-08 | 4.2423e-10 | 1.9009e-08 | 1.6224e-08 | 8.4259e-10 | 1.9535e-09 | 9.3631e-10 | 6.2007e-11 | 61869.187
151892.828 | 1.311e-08 | 1.7733e-08 | 4.2887e-10 | 1.9069e-08 | 1.599e-08 | 8.4487e-10 | 1.9857e-09 | 9.2837e-10 | 6.1213e-11 | 61881.359
151905 | 1.3322e-08 | 1.766e-08 | 4.3923e-10 | 1.9003e-08 | 1.6281e-08 | 8.4794e-10 | 1.9734e-09 | 9.3965e-10 | 6.2503e-11 | 61893.531
151917.156 | 1.3278e-08 | 1.764e-08 | 4.3428e-10 | 1.9091e-08 | 1.6283e-08 | 8.4552e-10 | 1.9917e-09 | 9.4846e-10 | 6.1558e-11 | 61905.687
151929.328 | 1.3256e-08 | 1.7597e-08 | 4.3534e-10 | 1.9132e-08 | 1.6166e-08 | 8.4979e-10 | 1.9887e-09 | 9.2273e-10 | 6.1968e-11 | 61917.859
151941.5 | 1.3436e-08 | 1.7515e-08 | 4.3222e-10 | 1.8776e-08 | 1.6028e-08 | 8.428e-10 | 1.974e-09 | 9.2782e-10 | 6.0442e-11 | 61930.031
151953.656 | 1.3185e-08 | 1.7333e-08 | 4.3231e-10 | 1.9053e-08 | 1.6127e-08 | 8.37e-10 | 1.9538e-09 | 9.262e-10 | 6.1192e-11 | 61942.187
151965.828 | 1.321e-08 | 1.7315e-08 | 4.2955e-10 | 1.8779e-08 | 1.6086e-08 | 8.4323e-10 | 1.9634e-09 | 9.3887e-10 | 6.0419e-11 | 61954.359
151978 | 1.3376e-08 | 1.7423e-08 | 4.2866e-10 | 1.8879e-08 | 1.6216e-08 | 8.4178e-10 | 1.9651e-09 | 9.3581e-10 | 6.1115e-11 | 61966.531
151990.156 | 1.3291e-08 | 1.7561e-08 | 4.3342e-10 | 1.8837e-08 | 1.6102e-08 | 8.4569e-10 | 1.965e-09 | 9.2659e-10 | 6.101e-11 | 61978.687
152002.328 | 1.3389e-08 | 1.761e-08 | 4.332e-10 | 1.8977e-08 | 1.6196e-08 | 8.5853e-10 | 1.9697e-09 | 9.3577e-10 | 6.2241e-11 | 61990.859
152014.5 | 1.3362e-08 | 1.771e-08 | 4.333e-10 | 1.8995e-08 | 1.6276e-08 | 8.5981e-10 | 1.9875e-09 | 9.3726e-10 | 6.2048e-11 | 62003.031
152026.672 | 1.3472e-08 | 1.7812e-08 | 4.3429e-10 | 1.8959e-08 | 1.633e-08 | 8.519e-10 | 2.0089e-09 | 9.4259e-10 | 6.1983e-11 | 62015.203
152038.828 | 1.3418e-08 | 1.7651e-08 | 4.3044e-10 | 1.8768e-08 | 1.6174e-08 | 8.5107e-10 | 1.9793e-09 | 9.3787e-10 | 6.1872e-11 | 62027.359
152051 | 1.3356e-08 | 1.7915e-08 | 4.3194e-10 | 1.8922e-08 | 1.6297e-08 | 8.4418e-10 | 1.9817e-09 | 9.3596e-10 | 6.1297e-11 | 62039.531
152063.172 | 1.3215e-08 | 1.7725e-08 | 4.3037e-10 | 1.9071e-08 | 1.6236e-08 | 8.5542e-10 | 1.9875e-09 | 9.3155e-10 | 6.1919e-11 | 62051.703
152075.328 | 1.3507e-08 | 1.7628e-08 | 4.3478e-10 | 1.8753e-08 | 1.6059e-08 | 8.459e-10 | 1.9914e-09 | 9.3138e-10 | 6.1437e-11 | 62063.859
152087.5 | 1.3323e-08 | 1.7756e-08 | 4.3236e-10 | 1.8887e-08 | 1.6117e-08 | 8.4651e-10 | 2.0058e-09 | 9.2561e-10 | 6.1722e-11 | 62076.031
152099.672 | 1.3453e-08 | 1.7741e-08 | 4.3156e-10 | 1.8988e-08 | 1.6126e-08 | 8.4389e-10 | 1.9765e-09 | 9.2093e-10 | 6.1729e-11 | 62088.203
152111.828 | 1.3249e-08 | 1.7671e-08 | 4.3109e-10 | 1.9057e-08 | 1.6192e-08 | 8.3838e-10 | 1.9767e-09 | 9.4064e-10 | 6.0468e-11 | 62100.359
152124 | 1.3249e-08 | 1.758e-08 | 4.3129e-10 | 1.9224e-08 | 1.6068e-08 | 8.478e-10 | 1.9751e-09 | 9.3984e-10 | 6.1524e-11 | 62112.531
152136.172 | 1.325e-08 | 1.7513e-08 | 4.2377e-10 | 1.9025e-08 | 1.6271e-08 | 8.4912e-10 | 1.9756e-09 | 9.473e-10 | 6.1048e-11 | 62124.703
152148.328 | 1.3481e-08 | 1.7616e-08 | 4.3078e-10 | 1.871e-08 | 1.6253e-08 | 8.3926e-10 | 1.958e-09 | 9.393e-10 | 6.1108e-11 | 62136.859
152160.5 | 1.3442e-08 | 1.7661e-08 | 4.3325e-10 | 1.9003e-08 | 1.6182e-08 | 8.4303e-10 | 1.9673e-09 | 9.319e-10 | 6.1088e-11 | 62149.031
152172.672 | 1.3162e-08 | 1.7597e-08 | 4.3454e-10 | 1.8704e-08 | 1.6122e-08 | 8.4153e-10 | 1.9795e-09 | 9.2971e-10 | 6.0699e-11 | 62161.203
152184.844 | 1.3271e-08 | 1.7484e-08 | 4.2958e-10 | 1.8856e-08 | 1.6223e-08 | 8.367e-10 | 1.9698e-09 | 9.2158e-10 | 6.06e-11 | 62173.375
152197 | 1.3153e-08 | 1.7522e-08 | 4.3365e-10 | 1.8776e-08 | 1.5985e-08 | 8.3772e-10 | 1.9663e-09 | 9.2715e-10 | 6.0766e-11 | 62185.531
152209.172 | 1.3113e-08 | 1.7382e-08 | 4.2692e-10 | 1.8557e-08 | 1.6024e-08 | 8.4841e-10 | 1.9618e-09 | 9.3102e-10 | 6.1127e-11 | 62197.703
152221.344 | 1.3214e-08 | 1.7578e-08 | 4.3129e-10 | 1.8772e-08 | 1.6132e-08 | 8.3313e-10 | 1.9424e-09 | 9.249e-10 | 6.1313e-11 | 62209.875
152233.5 | 1.307e-08 | 1.7462e-08 | 4.2171e-10 | 1.8623e-08 | 1.5938e-08 | 8.2764e-10 | 1.9651e-09 | 9.1407e-10 | 6.0007e-11 | 62222.031
152245.672 | 1.2902e-08 | 1.7251e-08 | 4.2119e-10 | 1.8532e-08 | 1.5813e-08 | 8.2249e-10 | 1.9354e-09 | 9.0952e-10 | 5.9679e-11 | 62234.203
152257.844 | 1.2946e-08 | 1.7355e-08 | 4.2166e-10 | 1.8343e-08 | 1.5635e-08 | 8.2971e-10 | 1.9368e-09 | 9.1056e-10 | 5.9568e-11 | 62246.375
152270 | 1.2848e-08 | 1.7144e-08 | 4.151e-10 | 1.845e-08 | 1.5715e-08 | 8.3176e-10 | 1.9237e-09 | 9.1249e-10 | 5.9801e-11 | 62258.531
152282.172 | 1.3161e-08 | 1.7485e-08 | 4.2311e-10 | 1.8543e-08 | 1.5811e-08 | 8.3655e-10 | 1.9528e-09 | 9.241e-10 | 6.0678e-11 | 62270.703
152294.344 | 1.3122e-08 | 1.7348e-08 | 4.2876e-10 | 1.8658e-08 | 1.5818e-08 | 8.2996e-10 | 1.9671e-09 | 9.2618e-10 | 6.0989e-11 | 62282.875
152306.5 | 1.2968e-08 | 1.7334e-08 | 4.2659e-10 | 1.8559e-08 | 1.5959e-08 | 8.2891e-10 | 1.9443e-09 | 9.1733e-10 | 6.0234e-11 | 62295.031
152318.672 | 1.305e-08 | 1.7371e-08 | 4.2411e-10 | 1.8504e-08 | 1.5892e-08 | 8.327e-10 | 1.9409e-09 | 9.1642e-10 | 6.0459e-11 | 62307.203
152330.844 | 1.3217e-08 | 1.7457e-08 | 4.2925e-10 | 1.8501e-08 | 1.6e-08 | 8.4323e-10 | 1.9287e-09 | 9.1648e-10 | 6.0429e-11 | 62319.375
152343 | 1.323e-08 | 1.7382e-08 | 4.2773e-10 | 1.8629e-08 | 1.6062e-08 | 8.4324e-10 | 1.9406e-09 | 9.2174e-10 | 6.0686e-11 | 62331.531
152355.172 | 1.3069e-08 | 1.7535e-08 | 4.2431e-10 | 1.8538e-08 | 1.5865e-08 | 8.3984e-10 | 1.9443e-09 | 9.2537e-10 | 6.1293e-11 | 62343.703
152367.344 | 1.3113e-08 | 1.7668e-08 | 4.2733e-10 | 1.8656e-08 | 1.5971e-08 | 8.3895e-10 | 1.948e-09 | 9.2241e-10 | 6.1291e-11 | 62355.875
152379.516 | 1.3134e-08 | 1.7499e-08 | 4.2955e-10 | 1.8725e-08 | 1.6025e-08 | 8.4433e-10 | 1.9497e-09 | 9.2727e-10 | 6.114e-11 | 62368.047
152391.672 | 1.3169e-08 | 1.7773e-08 | 4.2584e-10 | 1.8709e-08 | 1.5952e-08 | 8.4378e-10 | 1.9524e-09 | 9.2765e-10 | 6.1348e-11 | 62380.203
152403.844 | 1.3291e-08 | 1.7474e-08 | 4.2981e-10 | 1.8832e-08 | 1.6138e-08 | 8.4292e-10 | 1.956e-09 | 9.3388e-10 | 6.1875e-11 | 62392.375
152416.016 | 1.3285e-08 | 1.7493e-08 | 4.297e-10 | 1.8881e-08 | 1.6178e-08 | 8.3749e-10 | 1.9739e-09 | 9.1859e-10 | 6.0991e-11 | 62404.547
152428.172 | 1.3164e-08 | 1.7541e-08 | 4.291e-10 | 1.886e-08 | 1.6083e-08 | 8.424e-10 | 1.9428e-09 | 9.2371e-10 | 6.0738e-11 | 62416.703
152440.344 | 1.3193e-08 | 1.7178e-08 | 4.2833e-10 | 1.8595e-08 | 1.6077e-08 | 8.39e-10 | 1.955e-09 | 9.1531e-10 | 6.0827e-11 | 62428.875
152452.516 | 1.3169e-08 | 1.7539e-08 | 4.3042e-10 | 1.8849e-08 | 1.6121e-08 | 8.3202e-10 | 1.9446e-09 | 9.14e-10 | 6.0687e-11 | 62441.047
152464.672 | 1.3302e-08 | 1.7385e-08 | 4.2765e-10 | 1.8605e-08 | 1.5997e-08 | 8.3197e-10 | 1.9749e-09 | 9.2088e-10 | 6.0108e-11 | 62453.203
152476.844 | 1.3151e-08 | 1.7342e-08 | 4.2477e-10 | 1.8649e-08 | 1.6096e-08 | 8.2667e-10 | 1.9595e-09 | 9.2756e-10 | 6.0895e-11 | 62465.375
152489.016 | 1.3226e-08 | 1.7496e-08 | 4.2488e-10 | 1.8696e-08 | 1.6102e-08 | 8.3613e-10 | 1.9636e-09 | 9.3242e-10 | 6.0734e-11 | 62477.547
152501.172 | 1.3114e-08 | 1.7525e-08 | 4.2922e-10 | 1.8704e-08 | 1.5945e-08 | 8.4022e-10 | 1.9559e-09 | 9.2628e-10 | 6.0521e-11 | 62489.703
152513.344 | 1.3172e-08 | 1.745e-08 | 4.2689e-10 | 1.857e-08 | 1.5962e-08 | 8.3427e-10 | 1.9523e-09 | 9.0948e-10 | 5.9969e-11 | 62501.875
152525.516 | 1.3073e-08 | 1.7337e-08 | 4.1608e-10 | 1.8607e-08 | 1.5909e-08 | 8.2734e-10 | 1.9388e-09 | 9.0649e-10 | 5.9674e-11 | 62514.047
152537.672 | 1.3323e-08 | 1.7438e-08 | 4.2478e-10 | 1.8602e-08 | 1.5838e-08 | 8.3197e-10 | 1.9404e-09 | 9.2318e-10 | 6.0408e-11 | 62526.203
152549.844 | 1.3309e-08 | 1.7457e-08 | 4.2523e-10 | 1.8538e-08 | 1.5975e-08 | 8.4563e-10 | 1.9491e-09 | 9.2381e-10 | 6.0826e-11 | 62538.375
152562.016 | 1.3225e-08 | 1.7534e-08 | 4.2579e-10 | 1.8856e-08 | 1.6108e-08 | 8.3925e-10 | 1.9413e-09 | 9.2164e-10 | 6.0991e-11 | 62550.547
152574.188 | 1.3262e-08 | 1.7455e-08 | 4.2805e-10 | 1.8629e-08 | 1.5937e-08 | 8.4316e-10 | 1.9522e-09 | 9.2709e-10 | 6.0312e-11 | 62562.719
152586.344 | 1.3209e-08 | 1.7667e-08 | 4.2917e-10 | 1.865e-08 | 1.6015e-08 | 8.4755e-10 | 1.9629e-09 | 9.2604e-10 | 6.1157e-11 | 62574.875
152598.516 | 1.313e-08 | 1.7724e-08 | 4.289e-10 | 1.8756e-08 | 1.6144e-08 | 8.5004e-10 | 1.9699e-09 | 9.2466e-10 | 6.1044e-11 | 62587.047
152610.688 | 1.3172e-08 | 1.7488e-08 | 4.2888e-10 | 1.8929e-08 | 1.6218e-08 | 8.4925e-10 | 1.978e-09 | 9.251e-10 | 6.1419e-11 | 62599.219
152622.844 | 1.347e-08 | 1.7429e-08 | 4.2114e-10 | 1.8703e-08 | 1.5964e-08 | 8.3631e-10 | 1.9758e-09 | 9.0395e-10 | 6.0623e-11 | 62611.375
152635.016 | 1.3106e-08 | 1.7412e-08 | 4.2539e-10 | 1.8559e-08 | 1.5891e-08 | 8.3141e-10 | 1.9397e-09 | 9.1386e-10 | 5.9989e-11 | 62623.547
152647.188 | 1.3128e-08 | 1.7071e-08 | 4.2116e-10 | 1.8626e-08 | 1.6043e-08 | 8.39e-10 | 1.9442e-09 | 9.1626e-10 | 5.9867e-11 | 62635.719
152659.344 | 1.3192e-08 | 1.7248e-08 | 4.2747e-10 | 1.858e-08 | 1.5872e-08 | 8.3083e-10 | 1.9211e-09 | 9.1682e-10 | 6.0696e-11 | 62647.875
152671.516 | 1.3003e-08 | 1.7379e-08 | 4.1942e-10 | 1.8712e-08 | 1.5943e-08 | 8.2787e-10 | 1.9254e-09 | 9.2501e-10 | 5.9719e-11 | 62660.047
152683.688 | 1.3308e-08 | 1.7383e-08 | 4.2082e-10 | 1.8528e-08 | 1.5834e-08 | 8.3001e-10 | 1.9237e-09 | 9.2141e-10 | 6.0513e-11 | 62672.219
152695.844 | 1.306e-08 | 1.7068e-08 | 4.1842e-10 | 1.8482e-08 | 1.5857e-08 | 8.3885e-10 | 1.9164e-09 | 9.0931e-10 | 5.9773e-11 | 62684.375
152708.016 | 1.3083e-08 | 1.7383e-08 | 4.2692e-10 | 1.8615e-08 | 1.5823e-08 | 8.38e-10 | 1.9376e-09 | 9.1322e-10 | 6.0463e-11 | 62696.547
152720.188 | 1.2979e-08 | 1.7497e-08 | 4.2052e-10 | 1.8445e-08 | 1.587e-08 | 8.3578e-10 | 1.9103e-09 | 9.143e-10 | 6.0257e-11 | 62708.719
152732.344 | 1.2974e-08 | 1.7177e-08 | 4.1996e-10 | 1.8599e-08 | 1.5867e-08 | 8.2737e-10 | 1.9154e-09 | 9.1279e-10 | 5.9315e-11 | 62720.875
152744.516 | 1.3023e-08 | 1.71e-08 | 4.218e-10 | 1.8255e-08 | 1.5736e-08 | 8.289e-10 | 1.9368e-09 | 9.1152e-10 | 5.9574e-11 | 62733.047
152756.688 | 1.3225e-08 | 1.7174e-08 | 4.2358e-10 | 1.842e-08 | 1.5846e-08 | 8.3789e-10 | 1.9361e-09 | 9.2209e-10 | 6.0438e-11 | 62745.219
152768.859 | 1.3207e-08 | 1.7177e-08 | 4.2545e-10 | 1.8425e-08 | 1.5941e-08 | 8.3779e-10 | 1.9453e-09 | 9.1377e-10 | 6.0335e-11 | 62757.39
152781.016 | 1.2978e-08 | 1.7408e-08 | 4.2354e-10 | 1.8515e-08 | 1.5873e-08 | 8.4363e-10 | 1.9519e-09 | 9.1309e-10 | 6.1039e-11 | 62769.547
152793.188 | 1.3141e-08 | 1.726e-08 | 4.2697e-10 | 1.835e-08 | 1.6081e-08 | 8.3051e-10 | 1.9503e-09 | 9.1761e-10 | 6.0285e-11 | 62781.719
152805.359 | 1.3284e-08 | 1.7431e-08 | 4.2263e-10 | 1.859e-08 | 1.6121e-08 | 8.3002e-10 | 1.9444e-09 | 9.2528e-10 | 6.0641e-11 | 62793.89
152817.516 | 1.3163e-08 | 1.7434e-08 | 4.2854e-10 | 1.8568e-08 | 1.613e-08 | 8.4064e-10 | 1.9544e-09 | 9.2286e-10 | 6.0658e-11 | 62806.047
152829.688 | 1.3151e-08 | 1.7485e-08 | 4.2318e-10 | 1.8713e-08 | 1.6139e-08 | 8.4078e-10 | 1.9625e-09 | 9.2558e-10 | 6.0313e-11 | 62818.219
152841.859 | 1.3198e-08 | 1.7465e-08 | 4.2701e-10 | 1.8664e-08 | 1.5989e-08 | 8.3345e-10 | 1.9636e-09 | 9.3959e-10 | 6.1013e-11 | 62830.39
152854.016 | 1.3063e-08 | 1.7455e-08 | 4.298e-10 | 1.88e-08 | 1.6044e-08 | 8.4233e-10 | 1.9649e-09 | 9.2636e-10 | 6.0905e-11 | 62842.547
152866.188 | 1.3305e-08 | 1.7661e-08 | 4.3197e-10 | 1.9012e-08 | 1.6234e-08 | 8.4899e-10 | 1.9931e-09 | 9.2855e-10 | 6.0645e-11 | 62854.719
152878.359 | 1.309e-08 | 1.747e-08 | 4.2593e-10 | 1.8915e-08 | 1.6069e-08 | 8.4585e-10 | 1.965e-09 | 9.3744e-10 | 6.1336e-11 | 62866.89
152890.516 | 1.3202e-08 | 1.7617e-08 | 4.2285e-10 | 1.8789e-08 | 1.6158e-08 | 8.4812e-10 | 1.9816e-09 | 9.2885e-10 | 6.1026e-11 | 62879.047
152902.688 | 1.3203e-08 | 1.7467e-08 | 4.2273e-10 | 1.8637e-08 | 1.6042e-08 | 8.3205e-10 | 1.9633e-09 | 9.0657e-10 | 6.0807e-11 | 62891.219
152914.859 | 1.324e-08 | 1.75e-08 | 4.2006e-10 | 1.8548e-08 | 1.6128e-08 | 8.3487e-10 | 1.9365e-09 | 9.1903e-10 | 6.082e-11 | 62903.39
152927.016 | 1.3166e-08 | 1.7462e-08 | 4.2218e-10 | 1.8657e-08 | 1.6027e-08 | 8.3341e-10 | 1.9541e-09 | 9.1266e-10 | 6.0927e-11 | 62915.547
152939.188 | 1.316e-08 | 1.7108e-08 | 4.2239e-10 | 1.845e-08 | 1.6016e-08 | 8.3347e-10 | 1.9821e-09 | 9.1611e-10 | 6.1156e-11 | 62927.719
152951.359 | 1.3055e-08 | 1.7254e-08 | 4.2413e-10 | 1.8662e-08 | 1.6139e-08 | 8.3788e-10 | 1.9296e-09 | 9.2295e-10 | 6.0167e-11 | 62939.89
152963.531 | 1.3044e-08 | 1.7149e-08 | 4.2487e-10 | 1.8744e-08 | 1.6097e-08 | 8.4586e-10 | 1.9622e-09 | 9.2856e-10 | 6.13e-11 | 62952.062
152975.688 | 1.31e-08 | 1.7319e-08 | 4.2709e-10 | 1.8584e-08 | 1.6034e-08 | 8.5192e-10 | 1.974e-09 | 9.2526e-10 | 6.0819e-11 | 62964.219
152987.859 | 1.3217e-08 | 1.7519e-08 | 4.2927e-10 | 1.8571e-08 | 1.609e-08 | 8.4144e-10 | 1.9694e-09 | 9.3496e-10 | 6.1202e-11 | 62976.39
153000.031 | 1.3093e-08 | 1.727e-08 | 4.2409e-10 | 1.8883e-08 | 1.6049e-08 | 8.5892e-10 | 1.9871e-09 | 9.3922e-10 | 6.0503e-11 | 62988.562
153012.188 | 1.3242e-08 | 1.7408e-08 | 4.2642e-10 | 1.8925e-08 | 1.595e-08 | 8.4472e-10 | 1.9609e-09 | 9.2282e-10 | 6.1292e-11 | 63000.719
153024.359 | 1.3088e-08 | 1.7485e-08 | 4.3399e-10 | 1.8837e-08 | 1.6147e-08 | 8.3882e-10 | 1.9614e-09 | 9.36e-10 | 6.0767e-11 | 63012.89
153036.531 | 1.3147e-08 | 1.7356e-08 | 4.269e-10 | 1.8565e-08 | 1.5993e-08 | 8.3949e-10 | 1.9597e-09 | 9.3361e-10 | 6.0032e-11 | 63025.062
153048.688 | 1.3142e-08 | 1.7431e-08 | 4.2769e-10 | 1.8529e-08 | 1.6038e-08 | 8.3056e-10 | 1.9728e-09 | 9.3123e-10 | 6.0866e-11 | 63037.219
153060.859 | 1.2992e-08 | 1.755e-08 | 4.2511e-10 | 1.8895e-08 | 1.5945e-08 | 8.4388e-10 | 1.9874e-09 | 9.2475e-10 | 6.1118e-11 | 63049.39
153073.031 | 1.2915e-08 | 1.7444e-08 | 4.2394e-10 | 1.885e-08 | 1.5931e-08 | 8.4868e-10 | 1.9489e-09 | 9.2069e-10 | 6.1082e-11 | 63061.562
153085.188 | 1.2936e-08 | 1.7277e-08 | 4.2142e-10 | 1.8516e-08 | 1.5741e-08 | 8.3326e-10 | 1.9489e-09 | 9.2631e-10 | 6.0651e-11 | 63073.719
153097.359 | 1.3019e-08 | 1.7299e-08 | 4.2167e-10 | 1.8926e-08 | 1.6097e-08 | 8.3694e-10 | 1.9712e-09 | 9.2509e-10 | 6.0593e-11 | 63085.89
153109.531 | 1.3203e-08 | 1.7394e-08 | 4.3034e-10 | 1.8822e-08 | 1.6018e-08 | 8.3942e-10 | 1.9569e-09 | 9.3311e-10 | 6.0369e-11 | 63098.062
153121.688 | 1.3079e-08 | 1.7324e-08 | 4.2972e-10 | 1.9119e-08 | 1.6055e-08 | 8.4249e-10 | 1.9717e-09 | 9.1648e-10 | 6.0889e-11 | 63110.219
153133.859 | 1.3004e-08 | 1.7357e-08 | 4.2546e-10 | 1.8789e-08 | 1.5968e-08 | 8.4158e-10 | 1.962e-09 | 9.1355e-10 | 6.1086e-11 | 63122.39
153146.031 | 1.3096e-08 | 1.7278e-08 | 4.2939e-10 | 1.8628e-08 | 1.5986e-08 | 8.4328e-10 | 1.9734e-09 | 9.2889e-10 | 6.1543e-11 | 63134.562
153158.203 | 1.3219e-08 | 1.7556e-08 | 4.3342e-10 | 1.8939e-08 | 1.6062e-08 | 8.4238e-10 | 1.9553e-09 | 9.3313e-10 | 6.2057e-11 | 63146.734
153170.359 | 1.3127e-08 | 1.7446e-08 | 4.3381e-10 | 1.9197e-08 | 1.6335e-08 | 8.5031e-10 | 1.9921e-09 | 9.4184e-10 | 6.1741e-11 | 63158.89
153182.531 | 1.3276e-08 | 1.774e-08 | 4.3689e-10 | 1.8957e-08 | 1.6129e-08 | 8.3993e-10 | 1.9848e-09 | 9.3511e-10 | 6.164e-11 | 63171.062
153194.703 | 1.3215e-08 | 1.7554e-08 | 4.3421e-10 | 1.9108e-08 | 1.6326e-08 | 8.4616e-10 | 1.9783e-09 | 9.3762e-10 | 6.1785e-11 | 63183.234
153206.859 | 1.3069e-08 | 1.735e-08 | 4.3533e-10 | 1.9099e-08 | 1.6246e-08 | 8.5344e-10 | 1.9902e-09 | 9.3583e-10 | 6.1532e-11 | 63195.39
153219.031 | 1.3174e-08 | 1.7564e-08 | 4.3777e-10 | 1.9e-08 | 1.6054e-08 | 8.4649e-10 | 1.9638e-09 | 9.4032e-10 | 6.1244e-11 | 63207.562
153231.203 | 1.3312e-08 | 1.733e-08 | 4.3303e-10 | 1.9042e-08 | 1.6259e-08 | 8.4278e-10 | 1.9832e-09 | 9.403e-10 | 6.1699e-11 | 63219.734
153243.359 | 1.3193e-08 | 1.7449e-08 | 4.3229e-10 | 1.8987e-08 | 1.6045e-08 | 8.3621e-10 | 1.9704e-09 | 9.3606e-10 | 6.1317e-11 | 63231.89
153255.531 | 1.308e-08 | 1.755e-08 | 4.2978e-10 | 1.902e-08 | 1.6055e-08 | 8.4849e-10 | 1.9623e-09 | 9.2832e-10 | 6.1052e-11 | 63244.062
153267.703 | 1.3129e-08 | 1.7517e-08 | 4.2489e-10 | 1.8772e-08 | 1.6083e-08 | 8.4405e-10 | 1.9802e-09 | 9.3664e-10 | 6.0964e-11 | 63256.234
153279.859 | 1.3095e-08 | 1.7272e-08 | 4.2747e-10 | 1.8781e-08 | 1.5942e-08 | 8.4745e-10 | 1.9685e-09 | 9.2151e-10 | 6.0822e-11 | 63268.39
153292.031 | 1.3097e-08 | 1.7268e-08 | 4.2553e-10 | 1.8719e-08 | 1.6008e-08 | 8.369e-10 | 1.9612e-09 | 9.3483e-10 | 6.0351e-11 | 63280.562
153304.203 | 1.3052e-08 | 1.7274e-08 | 4.2444e-10 | 1.8832e-08 | 1.59e-08 | 8.5115e-10 | 1.9434e-09 | 9.2584e-10 | 6.0346e-11 | 63292.734
153316.359 | 1.3063e-08 | 1.7248e-08 | 4.2355e-10 | 1.8673e-08 | 1.5985e-08 | 8.3852e-10 | 1.9487e-09 | 9.2846e-10 | 6.0513e-11 | 63304.89
153328.531 | 1.3422e-08 | 1.7332e-08 | 4.294e-10 | 1.8914e-08 | 1.6222e-08 | 8.4255e-10 | 1.9799e-09 | 9.3306e-10 | 6.1345e-11 | 63317.062
153340.703 | 1.3107e-08 | 1.7441e-08 | 4.3067e-10 | 1.8998e-08 | 1.6089e-08 | 8.4213e-10 | 1.9893e-09 | 9.2649e-10 | 6.0806e-11 | 63329.234
153352.875 | 1.2989e-08 | 1.728e-08 | 4.2633e-10 | 1.8929e-08 | 1.597e-08 | 8.4052e-10 | 1.9884e-09 | 9.3004e-10 | 6.0686e-11 | 63341.406
153365.031 | 1.2968e-08 | 1.7311e-08 | 4.3067e-10 | 1.8649e-08 | 1.599e-08 | 8.3768e-10 | 1.9897e-09 | 9.31e-10 | 6.0909e-11 | 63353.562
153377.203 | 1.3253e-08 | 1.7517e-08 | 4.318e-10 | 1.8982e-08 | 1.6073e-08 | 8.3805e-10 | 1.9647e-09 | 9.4428e-10 | 6.1065e-11 | 63365.734
153389.375 | 1.3047e-08 | 1.7386e-08 | 4.358e-10 | 1.9011e-08 | 1.6146e-08 | 8.4494e-10 | 1.9775e-09 | 9.4055e-10 | 6.1033e-11 | 63377.906
153401.531 | 1.3152e-08 | 1.7531e-08 | 4.3264e-10 | 1.9005e-08 | 1.6e-08 | 8.4717e-10 | 1.9918e-09 | 9.2921e-10 | 6.0024e-11 | 63390.062
153413.703 | 1.2936e-08 | 1.7476e-08 | 4.3328e-10 | 1.878e-08 | 1.5989e-08 | 8.2606e-10 | 1.9843e-09 | 9.3009e-10 | 6.0395e-11 | 63402.234
153425.875 | 1.3063e-08 | 1.7298e-08 | 4.253e-10 | 1.8614e-08 | 1.5744e-08 | 8.4101e-10 | 1.9738e-09 | 9.2511e-10 | 6.0142e-11 | 63414.406
153438.031 | 1.2885e-08 | 1.7177e-08 | 4.2396e-10 | 1.8809e-08 | 1.592e-08 | 8.3293e-10 | 1.9592e-09 | 9.256e-10 | 6.0182e-11 | 63426.562
153450.203 | 1.3024e-08 | 1.732e-08 | 4.2277e-10 | 1.8554e-08 | 1.5763e-08 | 8.3088e-10 | 1.9522e-09 | 9.3479e-10 | 5.9279e-11 | 63438.734
153462.375 | 1.2773e-08 | 1.7219e-08 | 4.2508e-10 | 1.8509e-08 | 1.5735e-08 | 8.216e-10 | 1.9692e-09 | 9.1797e-10 | 5.9495e-11 | 63450.906
153474.531 | 1.288e-08 | 1.7025e-08 | 4.1469e-10 | 1.8577e-08 | 1.5681e-08 | 8.2444e-10 | 1.9327e-09 | 9.1165e-10 | 5.9599e-11 | 63463.062
153486.703 | 1.2743e-08 | 1.7118e-08 | 4.1698e-10 | 1.8576e-08 | 1.5653e-08 | 8.2869e-10 | 1.9276e-09 | 9.1715e-10 | 5.8912e-11 | 63475.234
153498.875 | 1.2794e-08 | 1.6989e-08 | 4.1391e-10 | 1.8301e-08 | 1.5632e-08 | 8.2284e-10 | 1.9251e-09 | 9.0418e-10 | 5.8873e-11 | 63487.406
153511.031 | 1.269e-08 | 1.6933e-08 | 4.1459e-10 | 1.8332e-08 | 1.5641e-08 | 8.1909e-10 | 1.9418e-09 | 9.0016e-10 | 5.9484e-11 | 63499.562
153523.203 | 1.275e-08 | 1.6928e-08 | 4.1411e-10 | 1.8339e-08 | 1.5689e-08 | 8.2323e-10 | 1.9408e-09 | 9.2066e-10 | 5.999e-11 | 63511.734
153535.375 | 1.2757e-08 | 1.7097e-08 | 4.1318e-10 | 1.8556e-08 | 1.5675e-08 | 8.327e-10 | 1.9461e-09 | 9.2521e-10 | 5.9411e-11 | 63523.906
153547.547 | 1.2878e-08 | 1.6982e-08 | 4.2051e-10 | 1.8528e-08 | 1.5701e-08 | 8.3319e-10 | 1.9519e-09 | 9.2529e-10 | 5.982e-11 | 63536.078
153559.703 | 1.2933e-08 | 1.7056e-08 | 4.1969e-10 | 1.8551e-08 | 1.5987e-08 | 8.2907e-10 | 1.9397e-09 | 9.143e-10 | 5.917e-11 | 63548.234
153571.875 | 1.2875e-08 | 1.7187e-08 | 4.1828e-10 | 1.8562e-08 | 1.5762e-08 | 8.2793e-10 | 1.9459e-09 | 9.0831e-10 | 6.0008e-11 | 63560.406
153584.047 | 1.2935e-08 | 1.6875e-08 | 4.1842e-10 | 1.8703e-08 | 1.5757e-08 | 8.2168e-10 | 1.9502e-09 | 9.1205e-10 | 5.9382e-11 | 63572.578
153596.203 | 1.2898e-08 | 1.7314e-08 | 4.2001e-10 | 1.8574e-08 | 1.5954e-08 | 8.3018e-10 | 1.9497e-09 | 9.3652e-10 | 5.9867e-11 | 63584.734
153608.375 | 1.3011e-08 | 1.7084e-08 | 4.2667e-10 | 1.8764e-08 | 1.5732e-08 | 8.3524e-10 | 1.968e-09 | 9.3015e-10 | 5.9687e-11 | 63596.906
153620.547 | 1.2752e-08 | 1.7156e-08 | 4.2632e-10 | 1.8606e-08 | 1.5906e-08 | 8.1676e-10 | 1.9621e-09 | 9.2155e-10 | 5.9872e-11 | 63609.078
153632.703 | 1.2978e-08 | 1.7224e-08 | 4.2566e-10 | 1.8691e-08 | 1.5811e-08 | 8.3606e-10 | 1.9526e-09 | 9.2893e-10 | 5.9975e-11 | 63621.234
153644.875 | 1.2837e-08 | 1.7107e-08 | 4.2526e-10 | 1.8802e-08 | 1.5881e-08 | 8.2529e-10 | 1.9583e-09 | 9.2898e-10 | 5.9627e-11 | 63633.406
153657.047 | 1.2979e-08 | 1.7198e-08 | 4.2584e-10 | 1.8528e-08 | 1.5832e-08 | 8.3247e-10 | 1.9606e-09 | 9.2434e-10 | 6.0104e-11 | 63645.578
153669.203 | 1.2868e-08 | 1.7258e-08 | 4.207e-10 | 1.8786e-08 | 1.5919e-08 | 8.3632e-10 | 1.9465e-09 | 9.3546e-10 | 6.0849e-11 | 63657.734
153681.375 | 1.289e-08 | 1.7201e-08 | 4.2183e-10 | 1.8795e-08 | 1.5845e-08 | 8.2968e-10 | 1.9629e-09 | 9.3109e-10 | 5.9793e-11 | 63669.906
153693.547 | 1.2902e-08 | 1.7304e-08 | 4.2273e-10 | 1.8701e-08 | 1.5787e-08 | 8.3809e-10 | 1.9643e-09 | 9.2838e-10 | 5.9391e-11 | 63682.078
153705.719 | 1.2848e-08 | 1.7233e-08 | 4.2098e-10 | 1.858e-08 | 1.5941e-08 | 8.2705e-10 | 1.9591e-09 | 9.3472e-10 | 6.0599e-11 | 63694.25
153717.875 | 1.2859e-08 | 1.709e-08 | 4.1694e-10 | 1.8659e-08 | 1.5675e-08 | 8.2178e-10 | 1.9684e-09 | 9.1872e-10 | 5.9985e-11 | 63706.406
153730.047 | 1.2805e-08 | 1.7062e-08 | 4.1921e-10 | 1.8577e-08 | 1.5683e-08 | 8.2652e-10 | 1.9428e-09 | 9.2955e-10 | 6.0252e-11 | 63718.578
153742.219 | 1.2989e-08 | 1.7251e-08 | 4.2624e-10 | 1.8972e-08 | 1.5735e-08 | 8.3477e-10 | 1.9924e-09 | 9.4054e-10 | 6.0275e-11 | 63730.75
153754.375 | 1.2967e-08 | 1.7382e-08 | 4.3077e-10 | 1.8928e-08 | 1.6004e-08 | 8.349e-10 | 1.9867e-09 | 9.3617e-10 | 6.0326e-11 | 63742.906
153766.547 | 1.2783e-08 | 1.7314e-08 | 4.2848e-10 | 1.8884e-08 | 1.5798e-08 | 8.3898e-10 | 1.9798e-09 | 9.39e-10 | 6.0146e-11 | 63755.078
153778.719 | 1.2925e-08 | 1.727e-08 | 4.3274e-10 | 1.9072e-08 | 1.5807e-08 | 8.3526e-10 | 1.9747e-09 | 9.502e-10 | 6.0772e-11 | 63767.25
153790.875 | 1.2987e-08 | 1.7506e-08 | 4.2522e-10 | 1.8793e-08 | 1.5833e-08 | 8.359e-10 | 1.97e-09 | 9.3953e-10 | 5.9909e-11 | 63779.406
153803.047 | 1.2783e-08 | 1.7462e-08 | 4.1975e-10 | 1.9012e-08 | 1.5995e-08 | 8.4111e-10 | 1.9672e-09 | 9.2464e-10 | 5.9987e-11 | 63791.578
153815.219 | 1.2888e-08 | 1.72e-08 | 4.2224e-10 | 1.8778e-08 | 1.5785e-08 | 8.2366e-10 | 1.9651e-09 | 9.2763e-10 | 6.0062e-11 | 63803.75
153827.375 | 1.2693e-08 | 1.7239e-08 | 4.2426e-10 | 1.8713e-08 | 1.5919e-08 | 8.3061e-10 | 1.9678e-09 | 9.3269e-10 | 6.0495e-11 | 63815.906
153839.547 | 1.2885e-08 | 1.7415e-08 | 4.2465e-10 | 1.8818e-08 | 1.5837e-08 | 8.3168e-10 | 1.9709e-09 | 9.3701e-10 | 6.1357e-11 | 63828.078
153851.719 | 1.2786e-08 | 1.7326e-08 | 4.2894e-10 | 1.8975e-08 | 1.5917e-08 | 8.3464e-10 | 1.9527e-09 | 9.3339e-10 | 6.005e-11 | 63840.25
153863.875 | 1.2868e-08 | 1.7248e-08 | 4.2606e-10 | 1.851e-08 | 1.5854e-08 | 8.3877e-10 | 1.9588e-09 | 9.3176e-10 | 5.9852e-11 | 63852.406
153876.047 | 1.287e-08 | 1.7143e-08 | 4.2288e-10 | 1.8706e-08 | 1.5792e-08 | 8.2373e-10 | 1.9915e-09 | 9.3304e-10 | 5.9505e-11 | 63864.578
153888.219 | 1.3042e-08 | 1.7283e-08 | 4.309e-10 | 1.8995e-08 | 1.6005e-08 | 8.323e-10 | 1.9814e-09 | 9.3735e-10 | 6.0342e-11 | 63876.75
153900.391 | 1.2824e-08 | 1.7269e-08 | 4.2023e-10 | 1.9025e-08 | 1.597e-08 | 8.35e-10 | 1.9728e-09 | 9.3966e-10 | 6.0273e-11 | 63888.922
153912.547 | 1.2961e-08 | 1.7527e-08 | 4.2684e-10 | 1.887e-08 | 1.585e-08 | 8.4182e-10 | 1.9784e-09 | 9.4068e-10 | 6.0709e-11 | 63901.078
153924.719 | 1.2766e-08 | 1.753e-08 | 4.226e-10 | 1.8738e-08 | 1.5791e-08 | 8.2449e-10 | 1.9562e-09 | 9.2896e-10 | 6.0382e-11 | 63913.25
153936.891 | 1.2776e-08 | 1.7326e-08 | 4.2188e-10 | 1.8837e-08 | 1.5798e-08 | 8.3468e-10 | 1.9469e-09 | 9.1806e-10 | 5.9259e-11 | 63925.422
153949.047 | 1.286e-08 | 1.7133e-08 | 4.2167e-10 | 1.864e-08 | 1.583e-08 | 8.3234e-10 | 1.9671e-09 | 9.1605e-10 | 5.9826e-11 | 63937.578
153961.219 | 1.2928e-08 | 1.736e-08 | 4.2196e-10 | 1.8799e-08 | 1.5741e-08 | 8.2069e-10 | 1.9517e-09 | 9.0549e-10 | 5.8493e-11 | 63949.75
153973.391 | 1.2886e-08 | 1.6982e-08 | 4.2014e-10 | 1.8468e-08 | 1.5751e-08 | 8.2269e-10 | 1.9415e-09 | 9.2707e-10 | 6.0106e-11 | 63961.922
153985.547 | 1.2842e-08 | 1.714e-08 | 4.1661e-10 | 1.862e-08 | 1.5756e-08 | 8.2722e-10 | 1.9482e-09 | 9.2119e-10 | 5.9156e-11 | 63974.078
153997.719 | 1.2734e-08 | 1.6962e-08 | 4.2079e-10 | 1.874e-08 | 1.5941e-08 | 8.3285e-10 | 1.9799e-09 | 9.1736e-10 | 6.0084e-11 | 63986.25
154009.891 | 1.2873e-08 | 1.725e-08 | 4.1886e-10 | 1.8649e-08 | 1.579e-08 | 8.2838e-10 | 1.9451e-09 | 9.1596e-10 | 5.9218e-11 | 63998.422
154022.047 | 1.2825e-08 | 1.6922e-08 | 4.2133e-10 | 1.8553e-08 | 1.5701e-08 | 8.3112e-10 | 1.925e-09 | 9.3041e-10 | 5.9467e-11 | 64010.578
154034.219 | 1.2746e-08 | 1.7031e-08 | 4.157e-10 | 1.8399e-08 | 1.5682e-08 | 8.2391e-10 | 1.9447e-09 | 9.1128e-10 | 6.0157e-11 | 64022.75
154046.391 | 1.2936e-08 | 1.6849e-08 | 4.2178e-10 | 1.8577e-08 | 1.5755e-08 | 8.2268e-10 | 1.9642e-09 | 9.1409e-10 | 5.8948e-11 | 64034.922
154058.547 | 1.289e-08 | 1.7018e-08 | 4.1781e-10 | 1.8633e-08 | 1.5779e-08 | 8.318e-10 | 1.9556e-09 | 9.1969e-10 | 5.9014e-11 | 64047.078
154070.719 | 1.2812e-08 | 1.709e-08 | 4.2206e-10 | 1.8726e-08 | 1.5668e-08 | 8.3019e-10 | 1.9533e-09 | 9.2768e-10 | 5.9449e-11 | 64059.25
154082.891 | 1.2819e-08 | 1.7077e-08 | 4.1916e-10 | 1.885e-08 | 1.5859e-08 | 8.2305e-10 | 1.9803e-09 | 9.2965e-10 | 5.9498e-11 | 64071.422
154095.063 | 1.297e-08 | 1.7121e-08 | 4.2068e-10 | 1.8784e-08 | 1.5815e-08 | 8.2348e-10 | 1.9778e-09 | 9.268e-10 | 5.9354e-11 | 64083.594
154107.219 | 1.2675e-08 | 1.7315e-08 | 4.1365e-10 | 1.852e-08 | 1.578e-08 | 8.2009e-10 | 1.9778e-09 | 9.2339e-10 | 5.9192e-11 | 64095.75
154119.391 | 1.2695e-08 | 1.7042e-08 | 4.1911e-10 | 1.8462e-08 | 1.5705e-08 | 8.3687e-10 | 1.9585e-09 | 9.1595e-10 | 5.9076e-11 | 64107.922
154131.563 | 1.2674e-08 | 1.7023e-08 | 4.1653e-10 | 1.8522e-08 | 1.5731e-08 | 8.2567e-10 | 1.951e-09 | 9.147e-10 | 5.9421e-11 | 64120.094
154143.719 | 1.2648e-08 | 1.7135e-08 | 4.0961e-10 | 1.8489e-08 | 1.5708e-08 | 8.2394e-10 | 1.9497e-09 | 9.2e-10 | 5.9232e-11 | 64132.25
154155.891 | 1.2804e-08 | 1.7051e-08 | 4.1214e-10 | 1.8652e-08 | 1.5636e-08 | 8.2632e-10 | 1.9297e-09 | 9.1914e-10 | 5.8862e-11 | 64144.422
154168.063 | 1.2676e-08 | 1.69e-08 | 4.1127e-10 | 1.8509e-08 | 1.5493e-08 | 8.1849e-10 | 1.9284e-09 | 9.0632e-10 | 5.9039e-11 | 64156.594
154180.219 | 1.283e-08 | 1.6897e-08 | 4.14e-10 | 1.8377e-08 | 1.5505e-08 | 8.1821e-10 | 1.9179e-09 | 8.9779e-10 | 5.9013e-11 | 64168.75
154192.391 | 1.2735e-08 | 1.6877e-08 | 4.1409e-10 | 1.8402e-08 | 1.563e-08 | 8.1469e-10 | 1.9311e-09 | 9.0568e-10 | 5.8591e-11 | 64180.922
154204.563 | 1.2785e-08 | 1.6954e-08 | 4.1154e-10 | 1.8205e-08 | 1.5648e-08 | 8.1192e-10 | 1.9081e-09 | 9.141e-10 | 5.8443e-11 | 64193.094
154216.719 | 1.2553e-08 | 1.6752e-08 | 4.1812e-10 | 1.8234e-08 | 1.5448e-08 | 8.1933e-10 | 1.9289e-09 | 9.0399e-10 | 5.8684e-11 | 64205.25
154228.891 | 1.2636e-08 | 1.686e-08 | 4.1367e-10 | 1.8284e-08 | 1.5575e-08 | 8.1749e-10 | 1.9201e-09 | 9.0789e-10 | 5.8712e-11 | 64217.422
154241.063 | 1.2647e-08 | 1.6774e-08 | 4.1133e-10 | 1.8469e-08 | 1.5451e-08 | 8.276e-10 | 1.9048e-09 | 9.0857e-10 | 5.9041e-11 | 64229.594
154253.219 | 1.2558e-08 | 1.6742e-08 | 4.1503e-10 | 1.818e-08 | 1.5478e-08 | 8.1877e-10 | 1.9407e-09 | 9.0042e-10 | 5.8697e-11 | 64241.75
154265.391 | 1.2511e-08 | 1.6714e-08 | 4.0794e-10 | 1.8441e-08 | 1.5484e-08 | 8.1292e-10 | 1.9083e-09 | 9.1504e-10 | 5.7771e-11 | 64253.922
154277.563 | 1.2641e-08 | 1.6956e-08 | 4.0789e-10 | 1.8505e-08 | 1.569e-08 | 8.2596e-10 | 1.9242e-09 | 9.1195e-10 | 5.9243e-11 | 64266.094
154289.734 | 1.2798e-08 | 1.6977e-08 | 4.1863e-10 | 1.841e-08 | 1.5652e-08 | 8.2063e-10 | 1.9517e-09 | 9.2682e-10 | 5.9609e-11 | 64278.265
154301.891 | 1.289e-08 | 1.6911e-08 | 4.1711e-10 | 1.8564e-08 | 1.5568e-08 | 8.2191e-10 | 1.9487e-09 | 9.2253e-10 | 5.9223e-11 | 64290.422
154314.063 | 1.2621e-08 | 1.7117e-08 | 4.1616e-10 | 1.8371e-08 | 1.5567e-08 | 8.2374e-10 | 1.9228e-09 | 9.0531e-10 | 5.8774e-11 | 64302.594
154326.234 | 1.2766e-08 | 1.6957e-08 | 4.1573e-10 | 1.8204e-08 | 1.5673e-08 | 8.2045e-10 | 1.9211e-09 | 9.0727e-10 | 5.9073e-11 | 64314.765
154338.391 | 1.2599e-08 | 1.6849e-08 | 4.1329e-10 | 1.8512e-08 | 1.5753e-08 | 8.2078e-10 | 1.9109e-09 | 9.0149e-10 | 5.9025e-11 | 64326.922
154350.563 | 1.2599e-08 | 1.6776e-08 | 4.1754e-10 | 1.8365e-08 | 1.5581e-08 | 8.2068e-10 | 1.9048e-09 | 9.0528e-10 | 5.8815e-11 | 64339.094
154362.734 | 1.2688e-08 | 1.6809e-08 | 4.1278e-10 | 1.8393e-08 | 1.5597e-08 | 8.1885e-10 | 1.9334e-09 | 9.0662e-10 | 5.8668e-11 | 64351.265
154374.891 | 1.2624e-08 | 1.6867e-08 | 4.1446e-10 | 1.8403e-08 | 1.5661e-08 | 8.2544e-10 | 1.9282e-09 | 9.0966e-10 | 5.9293e-11 | 64363.422
154387.063 | 1.2673e-08 | 1.6934e-08 | 4.1725e-10 | 1.8332e-08 | 1.5569e-08 | 8.128e-10 | 1.8999e-09 | 9.0621e-10 | 5.8633e-11 | 64375.594
154399.234 | 1.259e-08 | 1.6887e-08 | 4.1738e-10 | 1.8275e-08 | 1.5757e-08 | 8.2251e-10 | 1.9251e-09 | 9.0407e-10 | 5.8565e-11 | 64387.765
154411.391 | 1.2662e-08 | 1.6902e-08 | 4.1269e-10 | 1.8368e-08 | 1.5671e-08 | 8.1211e-10 | 1.9097e-09 | 9.0312e-10 | 5.901e-11 | 64399.922
154423.563 | 1.2519e-08 | 1.6884e-08 | 4.1115e-10 | 1.8295e-08 | 1.5869e-08 | 8.2134e-10 | 1.908e-09 | 8.929e-10 | 5.8307e-11 | 64412.094
154435.734 | 1.2677e-08 | 1.691e-08 | 4.0808e-10 | 1.8355e-08 | 1.5586e-08 | 8.195e-10 | 1.9095e-09 | 9.0516e-10 | 5.8373e-11 | 64424.265
154447.891 | 1.2672e-08 | 1.6947e-08 | 4.1591e-10 | 1.8291e-08 | 1.5796e-08 | 8.1616e-10 | 1.9248e-09 | 9.0706e-10 | 5.9282e-11 | 64436.422
154460.063 | 1.2598e-08 | 1.69e-08 | 4.123e-10 | 1.8456e-08 | 1.5653e-08 | 8.2905e-10 | 1.9298e-09 | 9.0941e-10 | 5.9659e-11 | 64448.594
154472.234 | 1.2771e-08 | 1.7066e-08 | 4.1306e-10 | 1.8503e-08 | 1.5662e-08 | 8.307e-10 | 1.9222e-09 | 9.098e-10 | 5.9127e-11 | 64460.765
154484.406 | 1.2893e-08 | 1.7065e-08 | 4.124e-10 | 1.8441e-08 | 1.5792e-08 | 8.254e-10 | 1.9317e-09 | 9.1956e-10 | 5.8682e-11 | 64472.937
154496.563 | 1.2683e-08 | 1.6876e-08 | 4.0855e-10 | 1.8549e-08 | 1.5576e-08 | 8.2023e-10 | 1.9189e-09 | 9.0902e-10 | 5.9472e-11 | 64485.094
154508.734 | 1.2767e-08 | 1.694e-08 | 4.1695e-10 | 1.8493e-08 | 1.5689e-08 | 8.2163e-10 | 1.9097e-09 | 8.9708e-10 | 5.8864e-11 | 64497.265
154520.906 | 1.2688e-08 | 1.6642e-08 | 4.1117e-10 | 1.8363e-08 | 1.5711e-08 | 8.1673e-10 | 1.908e-09 | 9.0853e-10 | 5.9415e-11 | 64509.437
154533.063 | 1.2647e-08 | 1.7004e-08 | 4.1007e-10 | 1.8445e-08 | 1.5574e-08 | 8.1497e-10 | 1.9204e-09 | 9.0436e-10 | 5.9051e-11 | 64521.594
154545.234 | 1.2793e-08 | 1.6798e-08 | 4.1301e-10 | 1.8335e-08 | 1.5694e-08 | 8.1793e-10 | 1.9198e-09 | 8.9763e-10 | 5.9275e-11 | 64533.765
154557.406 | 1.2755e-08 | 1.676e-08 | 4.0974e-10 | 1.8252e-08 | 1.5647e-08 | 8.0867e-10 | 1.9117e-09 | 8.8957e-10 | 5.9328e-11 | 64545.937
154569.563 | 1.2725e-08 | 1.6906e-08 | 4.1228e-10 | 1.8416e-08 | 1.5766e-08 | 8.1715e-10 | 1.934e-09 | 8.9619e-10 | 5.9037e-11 | 64558.094
154581.734 | 1.2589e-08 | 1.6958e-08 | 4.1197e-10 | 1.8414e-08 | 1.5617e-08 | 8.131e-10 | 1.8924e-09 | 8.9607e-10 | 5.8142e-11 | 64570.265
154593.906 | 1.2644e-08 | 1.6558e-08 | 4.0924e-10 | 1.8273e-08 | 1.5399e-08 | 8.1581e-10 | 1.8887e-09 | 9.0243e-10 | 5.7676e-11 | 64582.437
154606.063 | 1.2471e-08 | 1.6593e-08 | 4.1429e-10 | 1.8065e-08 | 1.5606e-08 | 8.0295e-10 | 1.8895e-09 | 8.9725e-10 | 5.781e-11 | 64594.594
154618.234 | 1.2561e-08 | 1.66e-08 | 4.0395e-10 | 1.8056e-08 | 1.5546e-08 | 8.0589e-10 | 1.8811e-09 | 8.9673e-10 | 5.7807e-11 | 64606.765
154630.406 | 1.258e-08 | 1.6454e-08 | 4.1292e-10 | 1.7972e-08 | 1.5346e-08 | 8.0292e-10 | 1.8843e-09 | 8.8825e-10 | 5.8336e-11 | 64618.937
154642.563 | 1.2533e-08 | 1.6753e-08 | 4.0969e-10 | 1.8223e-08 | 1.5539e-08 | 8.11e-10 | 1.9003e-09 | 8.9483e-10 | 5.8111e-11 | 64631.094
154654.734 | 1.2557e-08 | 1.6588e-08 | 4.0806e-10 | 1.824e-08 | 1.5391e-08 | 8.1489e-10 | 1.8987e-09 | 8.8461e-10 | 5.8381e-11 | 64643.265
154666.906 | 1.2814e-08 | 1.6673e-08 | 4.053e-10 | 1.805e-08 | 1.5594e-08 | 8.0695e-10 | 1.8921e-09 | 8.9345e-10 | 5.7465e-11 | 64655.437
154679.078 | 1.2716e-08 | 1.6601e-08 | 4.1103e-10 | 1.8414e-08 | 1.5578e-08 | 8.0826e-10 | 1.9076e-09 | 8.9478e-10 | 5.8023e-11 | 64667.609
154691.234 | 1.2689e-08 | 1.6624e-08 | 4.0495e-10 | 1.8323e-08 | 1.5599e-08 | 8.1934e-10 | 1.9087e-09 | 8.8388e-10 | 5.785e-11 | 64679.765
154703.406 | 1.2556e-08 | 1.6813e-08 | 4.0898e-10 | 1.8179e-08 | 1.5302e-08 | 8.0568e-10 | 1.8985e-09 | 8.9896e-10 | 5.8431e-11 | 64691.937
154715.578 | 1.268e-08 | 1.6877e-08 | 4.0913e-10 | 1.8188e-08 | 1.528e-08 | 8.1822e-10 | 1.9064e-09 | 8.9844e-10 | 5.7481e-11 | 64704.109
154727.734 | 1.276e-08 | 1.6862e-08 | 4.1002e-10 | 1.8368e-08 | 1.5488e-08 | 8.1163e-10 | 1.8822e-09 | 8.9583e-10 | 5.8925e-11 | 64716.265
154739.906 | 1.2601e-08 | 1.6674e-08 | 4.0829e-10 | 1.8396e-08 | 1.5392e-08 | 8.0777e-10 | 1.898e-09 | 8.9013e-10 | 5.7657e-11 | 64728.437
154752.078 | 1.254e-08 | 1.6768e-08 | 4.0794e-10 | 1.8253e-08 | 1.5541e-08 | 8.215e-10 | 1.9147e-09 | 8.9802e-10 | 5.795e-11 | 64740.609
154764.234 | 1.2641e-08 | 1.6604e-08 | 4.0816e-10 | 1.8288e-08 | 1.5362e-08 | 8.1332e-10 | 1.9097e-09 | 8.9379e-10 | 5.8219e-11 | 64752.765
154776.406 | 1.2575e-08 | 1.6686e-08 | 4.0832e-10 | 1.83e-08 | 1.5277e-08 | 8.0557e-10 | 1.8916e-09 | 8.8956e-10 | 5.8191e-11 | 64764.937
154788.578 | 1.2462e-08 | 1.6598e-08 | 4.0448e-10 | 1.8218e-08 | 1.5251e-08 | 8.1407e-10 | 1.8915e-09 | 9.0614e-10 | 5.8332e-11 | 64777.109
154800.734 | 1.2708e-08 | 1.653e-08 | 4.0464e-10 | 1.812e-08 | 1.5527e-08 | 8.0389e-10 | 1.9053e-09 | 8.9649e-10 | 5.7758e-11 | 64789.265
154812.906 | 1.251e-08 | 1.6735e-08 | 4.0426e-10 | 1.8412e-08 | 1.5375e-08 | 7.9854e-10 | 1.9008e-09 | 8.9735e-10 | 5.8128e-11 | 64801.437
154825.078 | 1.2581e-08 | 1.6749e-08 | 4.0792e-10 | 1.8472e-08 | 1.5648e-08 | 8.1693e-10 | 1.9279e-09 | 9.0484e-10 | 5.8646e-11 | 64813.609
154837.234 | 1.2593e-08 | 1.6787e-08 | 4.0987e-10 | 1.8152e-08 | 1.5674e-08 | 8.1014e-10 | 1.9034e-09 | 9.0552e-10 | 5.8993e-11 | 64825.765
154849.406 | 1.2708e-08 | 1.6922e-08 | 4.0451e-10 | 1.8356e-08 | 1.5487e-08 | 8.1174e-10 | 1.9167e-09 | 9.0589e-10 | 5.8503e-11 | 64837.937
154861.578 | 1.2635e-08 | 1.6806e-08 | 4.0694e-10 | 1.8471e-08 | 1.5506e-08 | 8.1742e-10 | 1.9065e-09 | 9.0095e-10 | 5.8888e-11 | 64850.109
154873.75 | 1.2764e-08 | 1.6851e-08 | 4.1081e-10 | 1.8196e-08 | 1.5621e-08 | 8.1621e-10 | 1.9156e-09 | 8.9865e-10 | 5.7506e-11 | 64862.281
154885.906 | 1.2667e-08 | 1.6805e-08 | 4.1382e-10 | 1.8315e-08 | 1.549e-08 | 8.1657e-10 | 1.9186e-09 | 9.0704e-10 | 5.8391e-11 | 64874.437
154898.078 | 1.3182e-08 | 1.7149e-08 | 4.1355e-10 | 1.8404e-08 | 1.5716e-08 | 8.2069e-10 | 1.941e-09 | 9.0766e-10 | 5.9098e-11 | 64886.609
154910.25 | 1.2975e-08 | 1.6841e-08 | 4.1273e-10 | 1.8572e-08 | 1.5879e-08 | 8.2772e-10 | 1.9296e-09 | 9.0154e-10 | 5.8863e-11 | 64898.781
154922.406 | 1.2853e-08 | 1.6901e-08 | 4.1268e-10 | 1.8309e-08 | 1.556e-08 | 8.2488e-10 | 1.9137e-09 | 9.0698e-10 | 5.8861e-11 | 64910.937
154934.578 | 1.2622e-08 | 1.6741e-08 | 4.1296e-10 | 1.8439e-08 | 1.575e-08 | 8.1762e-10 | 1.9236e-09 | 9.0358e-10 | 5.8978e-11 | 64923.109
154946.75 | 1.269e-08 | 1.6846e-08 | 4.1507e-10 | 1.8518e-08 | 1.5521e-08 | 8.1648e-10 | 1.9102e-09 | 9.067e-10 | 5.8772e-11 | 64935.281
154958.906 | 1.2752e-08 | 1.6698e-08 | 4.1494e-10 | 1.8322e-08 | 1.5377e-08 | 8.1074e-10 | 1.925e-09 | 8.9508e-10 | 5.8125e-11 | 64947.437
154971.078 | 1.2616e-08 | 1.6789e-08 | 4.1206e-10 | 1.8487e-08 | 1.5537e-08 | 8.1875e-10 | 1.9253e-09 | 8.9308e-10 | 5.8713e-11 | 64959.609
154983.25 | 1.2668e-08 | 1.683e-08 | 4.0887e-10 | 1.8453e-08 | 1.579e-08 | 8.1146e-10 | 1.9269e-09 | 9.1036e-10 | 5.8684e-11 | 64971.781
154995.406 | 1.2715e-08 | 1.6976e-08 | 4.1506e-10 | 1.8451e-08 | 1.5687e-08 | 8.0893e-10 | 1.9226e-09 | 8.96e-10 | 5.8761e-11 | 64983.937
155007.578 | 1.2678e-08 | 1.69e-08 | 4.1273e-10 | 1.8274e-08 | 1.5529e-08 | 8.2163e-10 | 1.9349e-09 | 9.1268e-10 | 5.8806e-11 | 64996.109
155019.75 | 1.2745e-08 | 1.6664e-08 | 4.1368e-10 | 1.8445e-08 | 1.5662e-08 | 8.0968e-10 | 1.9033e-09 | 9.0205e-10 | 5.8472e-11 | 65008.281
155031.906 | 1.2697e-08 | 1.6663e-08 | 4.1139e-10 | 1.845e-08 | 1.5747e-08 | 8.1352e-10 | 1.9338e-09 | 9.174e-10 | 5.8761e-11 | 65020.437
155044.078 | 1.2774e-08 | 1.6993e-08 | 4.1541e-10 | 1.8335e-08 | 1.5813e-08 | 8.1175e-10 | 1.9166e-09 | 9.1022e-10 | 5.8502e-11 | 65032.609
155056.25 | 1.2647e-08 | 1.6873e-08 | 4.131e-10 | 1.8389e-08 | 1.5576e-08 | 8.162e-10 | 1.9213e-09 | 9.0084e-10 | 5.9204e-11 | 65044.781
155068.422 | 1.2642e-08 | 1.6863e-08 | 4.1062e-10 | 1.8289e-08 | 1.5471e-08 | 8.1581e-10 | 1.8993e-09 | 9.0464e-10 | 5.926e-11 | 65056.953
155080.578 | 1.2619e-08 | 1.6893e-08 | 4.1113e-10 | 1.842e-08 | 1.5431e-08 | 8.1141e-10 | 1.9025e-09 | 8.9853e-10 | 5.8827e-11 | 65069.109
155092.75 | 1.2739e-08 | 1.6739e-08 | 4.076e-10 | 1.8415e-08 | 1.5517e-08 | 8.1275e-10 | 1.9098e-09 | 9.0524e-10 | 5.8547e-11 | 65081.281
155104.922 | 1.2538e-08 | 1.6863e-08 | 4.0887e-10 | 1.8373e-08 | 1.5575e-08 | 8.0997e-10 | 1.9266e-09 | 9.0715e-10 | 5.8657e-11 | 65093.453
155117.078 | 1.2839e-08 | 1.714e-08 | 4.2247e-10 | 1.8361e-08 | 1.5538e-08 | 8.1772e-10 | 1.9378e-09 | 9.1777e-10 | 5.9153e-11 | 65105.609
155129.25 | 1.268e-08 | 1.6835e-08 | 4.1749e-10 | 1.867e-08 | 1.5697e-08 | 8.1377e-10 | 1.9146e-09 | 9.0896e-10 | 5.9752e-11 | 65117.781
155141.422 | 1.2717e-08 | 1.7005e-08 | 4.1625e-10 | 1.8347e-08 | 1.5896e-08 | 8.0412e-10 | 1.9416e-09 | 9.1377e-10 | 5.9611e-11 | 65129.953
155153.578 | 1.2793e-08 | 1.6953e-08 | 4.1567e-10 | 1.8705e-08 | 1.5743e-08 | 8.1796e-10 | 1.9321e-09 | 9.0598e-10 | 5.8923e-11 | 65142.109
155165.75 | 1.2727e-08 | 1.6972e-08 | 4.1154e-10 | 1.842e-08 | 1.5731e-08 | 8.2545e-10 | 1.921e-09 | 9.1254e-10 | 5.895e-11 | 65154.281
155177.922 | 1.2636e-08 | 1.6863e-08 | 4.1149e-10 | 1.8505e-08 | 1.5616e-08 | 8.1848e-10 | 1.9129e-09 | 9.0037e-10 | 5.8737e-11 | 65166.453
155190.078 | 1.2768e-08 | 1.6797e-08 | 4.1666e-10 | 1.8399e-08 | 1.5593e-08 | 8.1515e-10 | 1.9364e-09 | 9.0619e-10 | 5.8361e-11 | 65178.609
155202.25 | 1.2857e-08 | 1.6834e-08 | 4.13e-10 | 1.8421e-08 | 1.5596e-08 | 8.2068e-10 | 1.9129e-09 | 8.9928e-10 | 5.8582e-11 | 65190.781
155214.422 | 1.259e-08 | 1.6786e-08 | 4.1569e-10 | 1.8206e-08 | 1.563e-08 | 8.1565e-10 | 1.9323e-09 | 9.0115e-10 | 5.8988e-11 | 65202.953
155226.594 | 1.2619e-08 | 1.6762e-08 | 4.0847e-10 | 1.8255e-08 | 1.5594e-08 | 8.1645e-10 | 1.915e-09 | 8.9686e-10 | 5.8519e-11 | 65215.125
155238.75 | 1.2524e-08 | 1.6849e-08 | 4.0754e-10 | 1.8276e-08 | 1.5639e-08 | 8.1438e-10 | 1.9229e-09 | 8.9224e-10 | 5.8732e-11 | 65227.281
155250.922 | 1.2527e-08 | 1.6717e-08 | 4.0952e-10 | 1.8445e-08 | 1.5611e-08 | 8.1944e-10 | 1.9274e-09 | 8.9323e-10 | 5.8437e-11 | 65239.453
155263.094 | 1.2537e-08 | 1.6672e-08 | 4.0897e-10 | 1.844e-08 | 1.545e-08 | 8.1979e-10 | 1.9093e-09 | 8.9865e-10 | 5.8958e-11 | 65251.625
155275.25 | 1.2657e-08 | 1.6781e-08 | 4.1188e-10 | 1.8333e-08 | 1.5441e-08 | 8.0733e-10 | 1.9021e-09 | 8.8271e-10 | 5.8248e-11 | 65263.781
155287.422 | 1.2629e-08 | 1.6568e-08 | 4.1054e-10 | 1.8053e-08 | 1.553e-08 | 8.0786e-10 | 1.9006e-09 | 8.8875e-10 | 5.7552e-11 | 65275.953
155299.594 | 1.2538e-08 | 1.6667e-08 | 4.0312e-10 | 1.812e-08 | 1.5468e-08 | 8.0769e-10 | 1.9096e-09 | 8.9084e-10 | 5.7159e-11 | 65288.125
155311.75 | 1.2545e-08 | 1.6408e-08 | 4.0301e-10 | 1.805e-08 | 1.54e-08 | 8.1068e-10 | 1.9143e-09 | 9.0847e-10 | 5.8254e-11 | 65300.281
155323.922 | 1.2711e-08 | 1.6881e-08 | 4.0968e-10 | 1.8555e-08 | 1.547e-08 | 8.1499e-10 | 1.936e-09 | 9.0372e-10 | 5.8552e-11 | 65312.453
155336.094 | 1.2673e-08 | 1.6706e-08 | 4.0858e-10 | 1.8477e-08 | 1.5574e-08 | 8.103e-10 | 1.9116e-09 | 9.1159e-10 | 5.9007e-11 | 65324.625
155348.25 | 1.2658e-08 | 1.6716e-08 | 4.0693e-10 | 1.836e-08 | 1.549e-08 | 8.1325e-10 | 1.908e-09 | 9.0367e-10 | 5.8375e-11 | 65336.781
155360.422 | 1.2576e-08 | 1.6776e-08 | 4.086e-10 | 1.8467e-08 | 1.574e-08 | 8.1545e-10 | 1.9066e-09 | 8.8678e-10 | 5.8324e-11 | 65348.953
155372.594 | 1.2665e-08 | 1.6585e-08 | 4.0785e-10 | 1.8409e-08 | 1.5668e-08 | 8.0659e-10 | 1.9042e-09 | 9.0125e-10 | 5.7405e-11 | 65361.125
155384.75 | 1.2747e-08 | 1.6677e-08 | 4.0813e-10 | 1.8248e-08 | 1.5528e-08 | 8.1667e-10 | 1.868e-09 | 8.9216e-10 | 5.8026e-11 | 65373.281
155396.922 | 1.2638e-08 | 1.644e-08 | 4.0975e-10 | 1.8384e-08 | 1.5584e-08 | 8.0546e-10 | 1.9089e-09 | 8.9607e-10 | 5.7899e-11 | 65385.453
155409.094 | 1.2711e-08 | 1.66e-08 | 4.1016e-10 | 1.8221e-08 | 1.5561e-08 | 8.0568e-10 | 1.9099e-09 | 8.9999e-10 | 5.7984e-11 | 65397.625
155421.266 | 1.2436e-08 | 1.6642e-08 | 4.099e-10 | 1.8422e-08 | 1.5484e-08 | 8.0356e-10 | 1.9132e-09 | 8.9722e-10 | 5.8194e-11 | 65409.797
155433.422 | 1.2551e-08 | 1.6634e-08 | 4.0807e-10 | 1.829e-08 | 1.552e-08 | 8.0531e-10 | 1.9147e-09 | 8.9378e-10 | 5.7707e-11 | 65421.953
155445.594 | 1.2478e-08 | 1.6516e-08 | 4.0575e-10 | 1.8341e-08 | 1.5431e-08 | 8.0042e-10 | 1.9004e-09 | 8.9604e-10 | 5.802e-11 | 65434.125
155457.766 | 1.2566e-08 | 1.6564e-08 | 4.112e-10 | 1.8221e-08 | 1.5436e-08 | 8.1118e-10 | 1.9135e-09 | 8.9755e-10 | 5.8031e-11 | 65446.297
155469.922 | 1.2527e-08 | 1.6616e-08 | 4.0705e-10 | 1.8242e-08 | 1.5398e-08 | 8.0833e-10 | 1.8735e-09 | 9.0156e-10 | 5.7783e-11 | 65458.453
155482.094 | 1.2562e-08 | 1.658e-08 | 4.0458e-10 | 1.812e-08 | 1.5388e-08 | 8.0782e-10 | 1.8915e-09 | 9.0053e-10 | 5.7177e-11 | 65470.625
155494.266 | 1.2604e-08 | 1.6541e-08 | 4.0233e-10 | 1.8235e-08 | 1.5391e-08 | 8.0257e-10 | 1.8905e-09 | 8.8881e-10 | 5.7787e-11 | 65482.797
155506.422 | 1.2618e-08 | 1.6401e-08 | 4.0846e-10 | 1.7929e-08 | 1.5327e-08 | 8.048e-10 | 1.8808e-09 | 8.8051e-10 | 5.7043e-11 | 65494.953
155518.594 | 1.2362e-08 | 1.6408e-08 | 4.0096e-10 | 1.8238e-08 | 1.5465e-08 | 8.0987e-10 | 1.9039e-09 | 8.8305e-10 | 5.7578e-11 | 65507.125
155530.766 | 1.2592e-08 | 1.664e-08 | 4.0531e-10 | 1.7959e-08 | 1.5312e-08 | 7.9903e-10 | 1.8743e-09 | 8.8122e-10 | 5.7152e-11 | 65519.297
155542.922 | 1.2474e-08 | 1.6622e-08 | 4.0049e-10 | 1.8411e-08 | 1.5257e-08 | 7.9817e-10 | 1.8716e-09 | 8.89e-10 | 5.6669e-11 | 65531.453
155555.094 | 1.2389e-08 | 1.6383e-08 | 4.0005e-10 | 1.8073e-08 | 1.5349e-08 | 8.0249e-10 | 1.8777e-09 | 8.8176e-10 | 5.7089e-11 | 65543.625
155567.266 | 1.2466e-08 | 1.6311e-08 | 3.9818e-10 | 1.8205e-08 | 1.5299e-08 | 7.9912e-10 | 1.8678e-09 | 8.7993e-10 | 5.6655e-11 | 65555.797
155579.422 | 1.2448e-08 | 1.6579e-08 | 3.9669e-10 | 1.8078e-08 | 1.5404e-08 | 8.0244e-10 | 1.8883e-09 | 8.8686e-10 | 5.7549e-11 | 65567.953
155591.594 | 1.2428e-08 | 1.6318e-08 | 3.9879e-10 | 1.8038e-08 | 1.5149e-08 | 7.9925e-10 | 1.8853e-09 | 8.8916e-10 | 5.7211e-11 | 65580.125
155603.766 | 1.235e-08 | 1.6403e-08 | 3.997e-10 | 1.7881e-08 | 1.5284e-08 | 8.1265e-10 | 1.871e-09 | 8.8699e-10 | 5.7334e-11 | 65592.297
155615.938 | 1.2287e-08 | 1.6518e-08 | 4.0151e-10 | 1.8078e-08 | 1.5127e-08 | 7.9619e-10 | 1.8744e-09 | 8.7482e-10 | 5.66e-11 | 65604.469
155628.094 | 1.2417e-08 | 1.616e-08 | 3.9505e-10 | 1.8013e-08 | 1.5196e-08 | 7.9022e-10 | 1.86e-09 | 8.7096e-10 | 5.6996e-11 | 65616.625
155640.266 | 1.235e-08 | 1.6393e-08 | 3.9437e-10 | 1.7913e-08 | 1.5313e-08 | 7.9703e-10 | 1.8645e-09 | 8.6874e-10 | 5.6398e-11 | 65628.797
155652.438 | 1.2327e-08 | 1.6137e-08 | 3.9774e-10 | 1.809e-08 | 1.538e-08 | 8.003e-10 | 1.8696e-09 | 8.8079e-10 | 5.665e-11 | 65640.969
155664.594 | 1.2523e-08 | 1.6435e-08 | 4.0202e-10 | 1.8025e-08 | 1.5302e-08 | 8.0894e-10 | 1.8847e-09 | 8.8493e-10 | 5.6901e-11 | 65653.125
155676.766 | 1.2512e-08 | 1.6262e-08 | 4.0111e-10 | 1.8299e-08 | 1.5529e-08 | 7.9717e-10 | 1.9045e-09 | 8.9117e-10 | 5.7701e-11 | 65665.297
155688.938 | 1.2503e-08 | 1.6546e-08 | 4.0351e-10 | 1.8034e-08 | 1.554e-08 | 8.0908e-10 | 1.8946e-09 | 8.895e-10 | 5.7976e-11 | 65677.469
155701.094 | 1.258e-08 | 1.6576e-08 | 4.0634e-10 | 1.8202e-08 | 1.5521e-08 | 7.9928e-10 | 1.8873e-09 | 8.876e-10 | 5.7903e-11 | 65689.625
155713.266 | 1.2507e-08 | 1.6614e-08 | 4.0511e-10 | 1.8079e-08 | 1.5448e-08 | 8.0982e-10 | 1.8835e-09 | 8.925e-10 | 5.8141e-11 | 65701.797
155725.438 | 1.2576e-08 | 1.6308e-08 | 4.1131e-10 | 1.8159e-08 | 1.5575e-08 | 8.0092e-10 | 1.9127e-09 | 8.9161e-10 | 5.8613e-11 | 65713.969
155737.594 | 1.2414e-08 | 1.6453e-08 | 4.0649e-10 | 1.8014e-08 | 1.5468e-08 | 8.0723e-10 | 1.9042e-09 | 8.8961e-10 | 5.7856e-11 | 65726.125
155749.766 | 1.2509e-08 | 1.6638e-08 | 4.0448e-10 | 1.8224e-08 | 1.5372e-08 | 7.9811e-10 | 1.884e-09 | 8.8324e-10 | 5.7838e-11 | 65738.297
155761.938 | 1.2361e-08 | 1.6312e-08 | 4.0733e-10 | 1.8022e-08 | 1.5488e-08 | 8.0182e-10 | 1.8824e-09 | 8.9324e-10 | 5.7621e-11 | 65750.469
155774.094 | 1.2547e-08 | 1.6625e-08 | 4.0585e-10 | 1.8101e-08 | 1.5334e-08 | 8.1027e-10 | 1.8801e-09 | 8.8615e-10 | 5.7439e-11 | 65762.625
155786.266 | 1.261e-08 | 1.6548e-08 | 4.0306e-10 | 1.8065e-08 | 1.5367e-08 | 8.1344e-10 | 1.9015e-09 | 8.8518e-10 | 5.7731e-11 | 65774.797
155798.438 | 1.2577e-08 | 1.6594e-08 | 4.0536e-10 | 1.8197e-08 | 1.5506e-08 | 8.0145e-10 | 1.8746e-09 | 8.9e-10 | 5.8047e-11 | 65786.969
155810.609 | 1.2538e-08 | 1.6653e-08 | 4.0431e-10 | 1.813e-08 | 1.5499e-08 | 8.0552e-10 | 1.8913e-09 | 8.8618e-10 | 5.8048e-11 | 65799.14
155822.766 | 1.2554e-08 | 1.6587e-08 | 4.0797e-10 | 1.8059e-08 | 1.5535e-08 | 8.0844e-10 | 1.8947e-09 | 8.9131e-10 | 5.8037e-11 | 65811.297
155834.938 | 1.2513e-08 | 1.6653e-08 | 4.0587e-10 | 1.7834e-08 | 1.5478e-08 | 8.0014e-10 | 1.8835e-09 | 8.8115e-10 | 5.8076e-11 | 65823.469
155847.109 | 1.2523e-08 | 1.6514e-08 | 4.0839e-10 | 1.8051e-08 | 1.5608e-08 | 7.994e-10 | 1.8815e-09 | 8.8938e-10 | 5.7737e-11 | 65835.64
155859.266 | 1.2544e-08 | 1.6571e-08 | 4.0484e-10 | 1.8126e-08 | 1.5295e-08 | 8.024e-10 | 1.884e-09 | 8.8699e-10 | 5.7707e-11 | 65847.797
155871.438 | 1.255e-08 | 1.64e-08 | 4.0945e-10 | 1.8046e-08 | 1.5362e-08 | 7.9395e-10 | 1.8689e-09 | 8.7541e-10 | 5.767e-11 | 65859.969
155883.609 | 1.2616e-08 | 1.6702e-08 | 3.9542e-10 | 1.8193e-08 | 1.5529e-08 | 8.0735e-10 | 1.8701e-09 | 8.8759e-10 | 5.7409e-11 | 65872.14
155895.766 | 1.255e-08 | 1.6313e-08 | 4.0066e-10 | 1.7883e-08 | 1.5279e-08 | 7.9785e-10 | 1.8644e-09 | 8.7585e-10 | 5.7095e-11 | 65884.297
155907.938 | 1.2403e-08 | 1.6251e-08 | 4.0105e-10 | 1.8001e-08 | 1.5161e-08 | 8.0528e-10 | 1.8747e-09 | 8.8164e-10 | 5.7095e-11 | 65896.469
155920.109 | 1.2545e-08 | 1.6465e-08 | 3.9563e-10 | 1.7878e-08 | 1.5243e-08 | 8.0194e-10 | 1.8638e-09 | 8.7387e-10 | 5.7766e-11 | 65908.64
155932.266 | 1.2693e-08 | 1.6749e-08 | 4.017e-10 | 1.8306e-08 | 1.5391e-08 | 8.0717e-10 | 1.885e-09 | 8.8937e-10 | 5.787e-11 | 65920.797
155944.438 | 1.254e-08 | 1.6737e-08 | 4.0699e-10 | 1.8264e-08 | 1.5474e-08 | 7.9535e-10 | 1.8924e-09 | 9.0294e-10 | 5.8483e-11 | 65932.969
155956.609 | 1.2533e-08 | 1.6688e-08 | 4.0728e-10 | 1.8178e-08 | 1.5688e-08 | 8.0657e-10 | 1.8951e-09 | 8.9074e-10 | 5.8168e-11 | 65945.14
155968.766 | 1.2571e-08 | 1.6916e-08 | 4.0168e-10 | 1.8388e-08 | 1.5571e-08 | 7.9627e-10 | 1.9091e-09 | 8.8902e-10 | 5.8416e-11 | 65957.297
155980.938 | 1.2729e-08 | 1.6788e-08 | 4.0805e-10 | 1.8191e-08 | 1.5425e-08 | 8.0761e-10 | 1.886e-09 | 8.814e-10 | 5.7807e-11 | 65969.469
155993.109 | 1.2677e-08 | 1.6526e-08 | 4.0292e-10 | 1.7917e-08 | 1.5534e-08 | 8.0827e-10 | 1.8873e-09 | 8.9943e-10 | 5.8239e-11 | 65981.64
156005.281 | 1.2587e-08 | 1.6646e-08 | 4.0549e-10 | 1.8158e-08 | 1.5435e-08 | 8.1238e-10 | 1.8922e-09 | 8.8922e-10 | 5.8428e-11 | 65993.812
156017.438 | 1.2537e-08 | 1.6551e-08 | 4.0592e-10 | 1.8179e-08 | 1.5378e-08 | 8.0659e-10 | 1.8925e-09 | 8.8342e-10 | 5.8113e-11 | 66005.969
156029.609 | 1.2561e-08 | 1.6474e-08 | 4.0314e-10 | 1.7975e-08 | 1.5408e-08 | 8.0663e-10 | 1.8851e-09 | 8.861e-10 | 5.8148e-11 | 66018.14
156041.781 | 1.2501e-08 | 1.6647e-08 | 4.0419e-10 | 1.8188e-08 | 1.5418e-08 | 8.0178e-10 | 1.8607e-09 | 8.752e-10 | 5.7344e-11 | 66030.312
156053.938 | 1.2452e-08 | 1.6617e-08 | 4.0192e-10 | 1.7946e-08 | 1.5488e-08 | 8.0086e-10 | 1.8746e-09 | 8.741e-10 | 5.7666e-11 | 66042.469
156066.109 | 1.2552e-08 | 1.641e-08 | 4.0119e-10 | 1.8068e-08 | 1.5089e-08 | 7.9184e-10 | 1.8696e-09 | 8.88e-10 | 5.7611e-11 | 66054.64
156078.281 | 1.2695e-08 | 1.6448e-08 | 4.0305e-10 | 1.7996e-08 | 1.5312e-08 | 7.9988e-10 | 1.8735e-09 | 8.8431e-10 | 5.6891e-11 | 66066.812
156090.438 | 1.2484e-08 | 1.6305e-08 | 4.0377e-10 | 1.7871e-08 | 1.5542e-08 | 7.954e-10 | 1.8665e-09 | 8.7806e-10 | 5.7201e-11 | 66078.969
156102.609 | 1.2627e-08 | 1.6435e-08 | 4.0246e-10 | 1.769e-08 | 1.5352e-08 | 7.9608e-10 | 1.8698e-09 | 8.8056e-10 | 5.7417e-11 | 66091.14
156114.781 | 1.243e-08 | 1.6389e-08 | 3.9975e-10 | 1.7887e-08 | 1.5109e-08 | 7.8881e-10 | 1.8642e-09 | 8.7429e-10 | 5.7576e-11 | 66103.312
156126.938 | 1.2379e-08 | 1.6457e-08 | 4.0064e-10 | 1.7967e-08 | 1.5343e-08 | 7.8885e-10 | 1.8743e-09 | 8.8274e-10 | 5.749e-11 | 66115.469
156139.109 | 1.2361e-08 | 1.6461e-08 | 4.0432e-10 | 1.7959e-08 | 1.5326e-08 | 7.904e-10 | 1.8813e-09 | 8.8146e-10 | 5.7691e-11 | 66127.64
156151.281 | 1.2489e-08 | 1.6192e-08 | 4.032e-10 | 1.775e-08 | 1.5199e-08 | 7.9454e-10 | 1.8811e-09 | 8.8139e-10 | 5.7009e-11 | 66139.812
156163.438 | 1.2329e-08 | 1.6123e-08 | 3.9944e-10 | 1.8138e-08 | 1.5246e-08 | 7.9982e-10 | 1.8734e-09 | 8.844e-10 | 5.7637e-11 | 66151.969
156175.609 | 1.2286e-08 | 1.6358e-08 | 3.9639e-10 | 1.8037e-08 | 1.5261e-08 | 7.9262e-10 | 1.8656e-09 | 8.7331e-10 | 5.6884e-11 | 66164.14
156187.781 | 1.2387e-08 | 1.641e-08 | 3.9873e-10 | 1.7718e-08 | 1.5354e-08 | 7.9071e-10 | 1.8813e-09 | 8.8924e-10 | 5.7747e-11 | 66176.312
156199.953 | 1.2454e-08 | 1.6396e-08 | 4.0133e-10 | 1.8048e-08 | 1.5222e-08 | 7.9253e-10 | 1.8813e-09 | 8.8584e-10 | 5.7785e-11 | 66188.484
156212.109 | 1.2517e-08 | 1.651e-08 | 3.9954e-10 | 1.7963e-08 | 1.529e-08 | 7.9254e-10 | 1.8811e-09 | 8.813e-10 | 5.7516e-11 | 66200.64
156224.281 | 1.2635e-08 | 1.6373e-08 | 4.0074e-10 | 1.7881e-08 | 1.5374e-08 | 7.9665e-10 | 1.8906e-09 | 8.8473e-10 | 5.7589e-11 | 66212.812
156236.453 | 1.2534e-08 | 1.6723e-08 | 4.0348e-10 | 1.8156e-08 | 1.5303e-08 | 8.0213e-10 | 1.8876e-09 | 8.9365e-10 | 5.7436e-11 | 66224.984
156248.609 | 1.254e-08 | 1.6725e-08 | 4.0389e-10 | 1.8099e-08 | 1.5436e-08 | 8.0108e-10 | 1.8842e-09 | 8.8674e-10 | 5.7662e-11 | 66237.14
156260.781 | 1.2475e-08 | 1.6491e-08 | 4.0146e-10 | 1.7967e-08 | 1.5504e-08 | 7.9348e-10 | 1.8888e-09 | 8.8386e-10 | 5.795e-11 | 66249.312
156272.953 | 1.2584e-08 | 1.6443e-08 | 4.0437e-10 | 1.8185e-08 | 1.5513e-08 | 7.9959e-10 | 1.8918e-09 | 8.8809e-10 | 5.7551e-11 | 66261.484
156285.109 | 1.2765e-08 | 1.6604e-08 | 4.0493e-10 | 1.8338e-08 | 1.5397e-08 | 7.9654e-10 | 1.8739e-09 | 8.9605e-10 | 5.8496e-11 | 66273.64
156297.281 | 1.2692e-08 | 1.6801e-08 | 4.0471e-10 | 1.8097e-08 | 1.536e-08 | 7.9931e-10 | 1.8729e-09 | 8.8503e-10 | 5.7485e-11 | 66285.812
156309.453 | 1.2471e-08 | 1.6574e-08 | 4.0642e-10 | 1.8404e-08 | 1.563e-08 | 8.0649e-10 | 1.8888e-09 | 8.9663e-10 | 5.793e-11 | 66297.984
156321.609 | 1.2774e-08 | 1.6823e-08 | 4.0327e-10 | 1.824e-08 | 1.5511e-08 | 8.0604e-10 | 1.8898e-09 | 8.895e-10 | 5.8673e-11 | 66310.14
156333.781 | 1.2574e-08 | 1.6853e-08 | 4.0134e-10 | 1.8368e-08 | 1.546e-08 | 8.0343e-10 | 1.8827e-09 | 8.902e-10 | 5.8145e-11 | 66322.312
156345.953 | 1.2749e-08 | 1.6765e-08 | 4.063e-10 | 1.8185e-08 | 1.5408e-08 | 7.9796e-10 | 1.9083e-09 | 8.9532e-10 | 5.8444e-11 | 66334.484
156358.109 | 1.2633e-08 | 1.6694e-08 | 4.1266e-10 | 1.8273e-08 | 1.5603e-08 | 8.0591e-10 | 1.9068e-09 | 8.891e-10 | 5.867e-11 | 66346.64
156370.281 | 1.2586e-08 | 1.6597e-08 | 4.0748e-10 | 1.8236e-08 | 1.5507e-08 | 7.9817e-10 | 1.8881e-09 | 8.9689e-10 | 5.7932e-11 | 66358.812
156382.453 | 1.2449e-08 | 1.6671e-08 | 4.0616e-10 | 1.8098e-08 | 1.5642e-08 | 7.9912e-10 | 1.8943e-09 | 8.7588e-10 | 5.8022e-11 | 66370.984
156394.625 | 1.2534e-08 | 1.6385e-08 | 4.0453e-10 | 1.8006e-08 | 1.54e-08 | 7.9982e-10 | 1.8825e-09 | 8.9428e-10 | 5.795e-11 | 66383.156
156406.781 | 1.271e-08 | 1.6555e-08 | 3.993e-10 | 1.7968e-08 | 1.5236e-08 | 8.0007e-10 | 1.8551e-09 | 8.8282e-10 | 5.8164e-11 | 66395.312
156418.953 | 1.2502e-08 | 1.6635e-08 | 4.023e-10 | 1.799e-08 | 1.539e-08 | 7.9334e-10 | 1.8621e-09 | 8.8385e-10 | 5.7608e-11 | 66407.484
156431.125 | 1.2359e-08 | 1.6349e-08 | 4.0018e-10 | 1.7979e-08 | 1.544e-08 | 7.9454e-10 | 1.8871e-09 | 8.842e-10 | 5.6923e-11 | 66419.656
156443.281 | 1.2471e-08 | 1.6164e-08 | 3.9538e-10 | 1.7767e-08 | 1.5293e-08 | 7.8802e-10 | 1.8904e-09 | 8.783e-10 | 5.7361e-11 | 66431.812
156455.453 | 1.2274e-08 | 1.6521e-08 | 4.0322e-10 | 1.785e-08 | 1.5258e-08 | 7.974e-10 | 1.8873e-09 | 8.9598e-10 | 5.7822e-11 | 66443.984
156467.625 | 1.2529e-08 | 1.6691e-08 | 4.0969e-10 | 1.814e-08 | 1.5236e-08 | 8.0229e-10 | 1.8776e-09 | 8.7115e-10 | 5.7079e-11 | 66456.156
156479.781 | 1.2378e-08 | 1.6294e-08 | 4.0319e-10 | 1.797e-08 | 1.5354e-08 | 7.9371e-10 | 1.8919e-09 | 8.7721e-10 | 5.7964e-11 | 66468.312
156491.953 | 1.2611e-08 | 1.6466e-08 | 4.0384e-10 | 1.7775e-08 | 1.5305e-08 | 7.9936e-10 | 1.8756e-09 | 8.8876e-10 | 5.7486e-11 | 66480.484
156504.125 | 1.2608e-08 | 1.6656e-08 | 4.0317e-10 | 1.812e-08 | 1.5402e-08 | 8.0423e-10 | 1.8915e-09 | 8.9091e-10 | 5.7534e-11 | 66492.656
156516.281 | 1.252e-08 | 1.6544e-08 | 4.0474e-10 | 1.8006e-08 | 1.5422e-08 | 8.056e-10 | 1.8859e-09 | 8.9544e-10 | 5.8014e-11 | 66504.812
156528.453 | 1.2575e-08 | 1.6615e-08 | 4.068e-10 | 1.8203e-08 | 1.5463e-08 | 8.0511e-10 | 1.8812e-09 | 8.8798e-10 | 5.7865e-11 | 66516.984
156540.625 | 1.2464e-08 | 1.6579e-08 | 4.0705e-10 | 1.7926e-08 | 1.5234e-08 | 8.0187e-10 | 1.8846e-09 | 8.8373e-10 | 5.7405e-11 | 66529.156
156552.781 | 1.27e-08 | 1.6531e-08 | 4.03e-10 | 1.8011e-08 | 1.5524e-08 | 8.0334e-10 | 1.8858e-09 | 8.7329e-10 | 5.8096e-11 | 66541.312
156564.953 | 1.2476e-08 | 1.6497e-08 | 4.0423e-10 | 1.8048e-08 | 1.5364e-08 | 8.0219e-10 | 1.873e-09 | 8.8339e-10 | 5.7266e-11 | 66553.484
156577.125 | 1.2562e-08 | 1.6584e-08 | 4.0246e-10 | 1.7967e-08 | 1.5423e-08 | 8.0703e-10 | 1.8868e-09 | 8.8831e-10 | 5.7202e-11 | 66565.656
156589.297 | 1.2545e-08 | 1.6626e-08 | 4.0191e-10 | 1.8026e-08 | 1.5364e-08 | 7.9878e-10 | 1.8714e-09 | 8.8635e-10 | 5.7267e-11 | 66577.828
156601.453 | 1.2408e-08 | 1.647e-08 | 4.019e-10 | 1.785e-08 | 1.5322e-08 | 7.9266e-10 | 1.8801e-09 | 8.7766e-10 | 5.7622e-11 | 66589.984
156613.625 | 1.2431e-08 | 1.653e-08 | 3.9998e-10 | 1.8049e-08 | 1.5369e-08 | 7.9077e-10 | 1.8516e-09 | 8.7675e-10 | 5.7408e-11 | 66602.156
156625.797 | 1.2539e-08 | 1.6434e-08 | 3.9806e-10 | 1.7808e-08 | 1.5277e-08 | 7.8917e-10 | 1.858e-09 | 8.8267e-10 | 5.7187e-11 | 66614.328
156637.953 | 1.2423e-08 | 1.6298e-08 | 3.9662e-10 | 1.7583e-08 | 1.5291e-08 | 7.8346e-10 | 1.8617e-09 | 8.7121e-10 | 5.7061e-11 | 66626.484
156650.125 | 1.2205e-08 | 1.6359e-08 | 3.9473e-10 | 1.7618e-08 | 1.546e-08 | 7.9089e-10 | 1.8645e-09 | 8.6242e-10 | 5.6597e-11 | 66638.656
156662.297 | 1.2701e-08 | 1.6495e-08 | 3.9699e-10 | 1.7899e-08 | 1.5222e-08 | 7.8769e-10 | 1.8455e-09 | 8.8021e-10 | 5.755e-11 | 66650.828
156674.453 | 1.2345e-08 | 1.662e-08 | 3.9662e-10 | 1.7564e-08 | 1.5474e-08 | 7.9739e-10 | 1.8478e-09 | 8.7267e-10 | 5.7049e-11 | 66662.984
156686.625 | 1.2495e-08 | 1.6439e-08 | 3.9375e-10 | 1.7791e-08 | 1.5043e-08 | 7.809e-10 | 1.8523e-09 | 8.7694e-10 | 5.6985e-11 | 66675.156
156698.797 | 1.2289e-08 | 1.661e-08 | 3.9475e-10 | 1.7931e-08 | 1.5418e-08 | 7.889e-10 | 1.862e-09 | 8.7364e-10 | 5.6638e-11 | 66687.328
156710.953 | 1.2437e-08 | 1.6473e-08 | 4.0009e-10 | 1.7673e-08 | 1.5222e-08 | 7.948e-10 | 1.868e-09 | 8.6737e-10 | 5.7229e-11 | 66699.484
156723.125 | 1.2445e-08 | 1.6613e-08 | 3.9889e-10 | 1.7821e-08 | 1.5245e-08 | 8.0551e-10 | 1.8807e-09 | 8.746e-10 | 5.6562e-11 | 66711.656
156735.297 | 1.2412e-08 | 1.6617e-08 | 3.959e-10 | 1.7788e-08 | 1.5434e-08 | 7.8577e-10 | 1.8801e-09 | 8.7657e-10 | 5.717e-11 | 66723.828
156747.469 | 1.2293e-08 | 1.6439e-08 | 4.034e-10 | 1.772e-08 | 1.5329e-08 | 8.0451e-10 | 1.8559e-09 | 8.761e-10 | 5.7355e-11 | 66736
156759.625 | 1.2418e-08 | 1.6499e-08 | 3.9663e-10 | 1.7866e-08 | 1.5388e-08 | 8.0039e-10 | 1.8806e-09 | 8.7944e-10 | 5.7462e-11 | 66748.156
156771.797 | 1.2354e-08 | 1.6491e-08 | 4.0137e-10 | 1.7772e-08 | 1.5143e-08 | 7.8964e-10 | 1.8635e-09 | 8.7476e-10 | 5.7731e-11 | 66760.328
156783.969 | 1.2321e-08 | 1.649e-08 | 3.97e-10 | 1.7685e-08 | 1.5144e-08 | 7.924e-10 | 1.8566e-09 | 8.8425e-10 | 5.7685e-11 | 66772.5
156796.125 | 1.2279e-08 | 1.6592e-08 | 3.9954e-10 | 1.7769e-08 | 1.5319e-08 | 7.8949e-10 | 1.8479e-09 | 8.7985e-10 | 5.6966e-11 | 66784.656
156808.297 | 1.2284e-08 | 1.6414e-08 | 3.9649e-10 | 1.7703e-08 | 1.5148e-08 | 7.8485e-10 | 1.8484e-09 | 8.6783e-10 | 5.729e-11 | 66796.828
156820.469 | 1.2214e-08 | 1.6482e-08 | 3.9562e-10 | 1.784e-08 | 1.5065e-08 | 7.8287e-10 | 1.8601e-09 | 8.7513e-10 | 5.716e-11 | 66809
156832.625 | 1.2335e-08 | 1.643e-08 | 3.9825e-10 | 1.7789e-08 | 1.517e-08 | 7.9265e-10 | 1.8538e-09 | 8.8252e-10 | 5.7084e-11 | 66821.156
156844.797 | 1.2357e-08 | 1.6474e-08 | 4.0234e-10 | 1.7961e-08 | 1.5449e-08 | 7.8861e-10 | 1.8803e-09 | 8.7809e-10 | 5.7906e-11 | 66833.328
156856.969 | 1.2426e-08 | 1.6745e-08 | 3.992e-10 | 1.7931e-08 | 1.5387e-08 | 7.8778e-10 | 1.8486e-09 | 8.7817e-10 | 5.7183e-11 | 66845.5
156869.125 | 1.2459e-08 | 1.6521e-08 | 4.0183e-10 | 1.7913e-08 | 1.5658e-08 | 7.9482e-10 | 1.8593e-09 | 8.8363e-10 | 5.7687e-11 | 66857.656
156881.297 | 1.2402e-08 | 1.647e-08 | 4.0082e-10 | 1.7886e-08 | 1.5304e-08 | 7.8915e-10 | 1.8402e-09 | 8.7039e-10 | 5.7693e-11 | 66869.828
156893.469 | 1.2515e-08 | 1.6358e-08 | 4.0209e-10 | 1.8027e-08 | 1.5207e-08 | 7.8897e-10 | 1.8592e-09 | 8.8299e-10 | 5.7261e-11 | 66882
156905.625 | 1.2699e-08 | 1.6443e-08 | 3.9465e-10 | 1.7745e-08 | 1.5368e-08 | 7.8959e-10 | 1.8706e-09 | 8.8743e-10 | 5.6903e-11 | 66894.156
156917.797 | 1.2459e-08 | 1.6677e-08 | 3.9731e-10 | 1.8005e-08 | 1.522e-08 | 7.9777e-10 | 1.8619e-09 | 8.6769e-10 | 5.7447e-11 | 66906.328
156929.969 | 1.2305e-08 | 1.6346e-08 | 3.9586e-10 | 1.7947e-08 | 1.5174e-08 | 7.8874e-10 | 1.8506e-09 | 8.8012e-10 | 5.6648e-11 | 66918.5
156942.141 | 1.2335e-08 | 1.642e-08 | 3.934e-10 | 1.7542e-08 | 1.5113e-08 | 7.8823e-10 | 1.8472e-09 | 8.6548e-10 | 5.685e-11 | 66930.672
156954.297 | 1.2323e-08 | 1.6506e-08 | 3.9867e-10 | 1.774e-08 | 1.5134e-08 | 7.8329e-10 | 1.8562e-09 | 8.7119e-10 | 5.6072e-11 | 66942.828
156966.469 | 1.2345e-08 | 1.6326e-08 | 3.931e-10 | 1.7831e-08 | 1.5226e-08 | 7.8243e-10 | 1.8554e-09 | 8.7231e-10 | 5.6487e-11 | 66955
156978.641 | 1.2305e-08 | 1.6356e-08 | 3.9688e-10 | 1.7659e-08 | 1.5074e-08 | 7.9043e-10 | 1.8553e-09 | 8.7363e-10 | 5.705e-11 | 66967.172
156990.797 | 1.23e-08 | 1.6447e-08 | 3.9466e-10 | 1.7733e-08 | 1.5173e-08 | 7.7918e-10 | 1.8443e-09 | 8.6683e-10 | 5.6912e-11 | 66979.328
157002.969 | 1.215e-08 | 1.6139e-08 | 3.8514e-10 | 1.7585e-08 | 1.5149e-08 | 7.8505e-10 | 1.8441e-09 | 8.682e-10 | 5.6982e-11 | 66991.5
157015.141 | 1.2174e-08 | 1.6403e-08 | 4.018e-10 | 1.7916e-08 | 1.5188e-08 | 7.8891e-10 | 1.8649e-09 | 8.7171e-10 | 5.7571e-11 | 67003.672
157027.297 | 1.2621e-08 | 1.6417e-08 | 4.0173e-10 | 1.7876e-08 | 1.5409e-08 | 7.8903e-10 | 1.8722e-09 | 8.7424e-10 | 5.6674e-11 | 67015.828
157039.469 | 1.2477e-08 | 1.6587e-08 | 4.0217e-10 | 1.7915e-08 | 1.5306e-08 | 7.9463e-10 | 1.8604e-09 | 8.7567e-10 | 5.7353e-11 | 67028
157051.641 | 1.2313e-08 | 1.6461e-08 | 3.9823e-10 | 1.7735e-08 | 1.5269e-08 | 7.8937e-10 | 1.8721e-09 | 8.7758e-10 | 5.6712e-11 | 67040.172
157063.797 | 1.2287e-08 | 1.6537e-08 | 3.9918e-10 | 1.7898e-08 | 1.5178e-08 | 7.9352e-10 | 1.8855e-09 | 8.6678e-10 | 5.688e-11 | 67052.328
157075.969 | 1.2244e-08 | 1.6406e-08 | 3.9643e-10 | 1.7584e-08 | 1.5248e-08 | 7.9754e-10 | 1.8485e-09 | 8.6399e-10 | 5.7044e-11 | 67064.5
157088.141 | 1.2297e-08 | 1.6462e-08 | 3.9979e-10 | 1.7803e-08 | 1.526e-08 | 7.8123e-10 | 1.8712e-09 | 8.6366e-10 | 5.7181e-11 | 67076.672
157100.297 | 1.248e-08 | 1.647e-08 | 4.0276e-10 | 1.7677e-08 | 1.5354e-08 | 7.9404e-10 | 1.8686e-09 | 8.7959e-10 | 5.7186e-11 | 67088.828
157112.469 | 1.2372e-08 | 1.6476e-08 | 3.9982e-10 | 1.7916e-08 | 1.5214e-08 | 7.8791e-10 | 1.8678e-09 | 8.741e-10 | 5.7993e-11 | 67101
157124.641 | 1.2245e-08 | 1.6298e-08 | 3.9949e-10 | 1.7818e-08 | 1.5172e-08 | 7.9966e-10 | 1.8463e-09 | 8.7435e-10 | 5.6978e-11 | 67113.172
157136.813 | 1.2436e-08 | 1.6138e-08 | 3.9848e-10 | 1.7484e-08 | 1.5307e-08 | 7.8341e-10 | 1.848e-09 | 8.6949e-10 | 5.7238e-11 | 67125.344
157148.969 | 1.2254e-08 | 1.6295e-08 | 3.9663e-10 | 1.7717e-08 | 1.5471e-08 | 7.8726e-10 | 1.8547e-09 | 8.7111e-10 | 5.7283e-11 | 67137.5
157161.141 | 1.2492e-08 | 1.6383e-08 | 3.9755e-10 | 1.8017e-08 | 1.5229e-08 | 7.9421e-10 | 1.8321e-09 | 8.7354e-10 | 5.6686e-11 | 67149.672
157173.313 | 1.2251e-08 | 1.6393e-08 | 3.9804e-10 | 1.7648e-08 | 1.5235e-08 | 8.0927e-10 | 1.8448e-09 | 8.6564e-10 | 5.7572e-11 | 67161.844
157185.469 | 1.2217e-08 | 1.6391e-08 | 4.0403e-10 | 1.7813e-08 | 1.5375e-08 | 8.155e-10 | 1.8658e-09 | 8.7864e-10 | 5.7887e-11 | 67174
157197.641 | 1.2354e-08 | 1.6373e-08 | 4.0896e-10 | 1.801e-08 | 1.5356e-08 | 8.104e-10 | 1.8526e-09 | 8.7665e-10 | 5.6946e-11 | 67186.172
157209.813 | 1.2426e-08 | 1.636e-08 | 4.0367e-10 | 1.7558e-08 | 1.5299e-08 | 8.0634e-10 | 1.863e-09 | 8.77e-10 | 5.7499e-11 | 67198.344
157221.969 | 1.2362e-08 | 1.6398e-08 | 4.068e-10 | 1.7837e-08 | 1.5119e-08 | 8e-10 | 1.8515e-09 | 8.7167e-10 | 5.6691e-11 | 67210.5
157234.141 | 1.2496e-08 | 1.646e-08 | 4.0293e-10 | 1.7723e-08 | 1.5307e-08 | 8.0132e-10 | 1.8516e-09 | 8.7418e-10 | 5.6681e-11 | 67222.672
157246.313 | 1.2343e-08 | 1.6365e-08 | 3.9591e-10 | 1.7706e-08 | 1.5123e-08 | 8.0252e-10 | 1.8643e-09 | 8.6397e-10 | 5.7363e-11 | 67234.844
157258.469 | 1.2278e-08 | 1.6478e-08 | 3.9665e-10 | 1.766e-08 | 1.5387e-08 | 7.9431e-10 | 1.8491e-09 | 8.684e-10 | 5.6774e-11 | 67247
157270.641 | 1.2339e-08 | 1.6398e-08 | 3.9846e-10 | 1.7667e-08 | 1.5226e-08 | 7.9169e-10 | 1.869e-09 | 8.7508e-10 | 5.7147e-11 | 67259.172
157282.813 | 1.2378e-08 | 1.6378e-08 | 3.9584e-10 | 1.7487e-08 | 1.5158e-08 | 8.0352e-10 | 1.8445e-09 | 8.6974e-10 | 5.6612e-11 | 67271.344
157294.969 | 1.252e-08 | 1.6198e-08 | 4.0012e-10 | 1.7848e-08 | 1.5395e-08 | 8.0405e-10 | 1.8512e-09 | 8.7682e-10 | 5.8234e-11 | 67283.5
157307.141 | 1.2423e-08 | 1.623e-08 | 4.0029e-10 | 1.8013e-08 | 1.5444e-08 | 8.0425e-10 | 1.868e-09 | 8.9189e-10 | 5.7356e-11 | 67295.672
157319.313 | 1.2327e-08 | 1.6463e-08 | 4.0175e-10 | 1.7825e-08 | 1.5184e-08 | 8.0563e-10 | 1.8697e-09 | 8.7934e-10 | 5.7352e-11 | 67307.844
157331.484 | 1.247e-08 | 1.6768e-08 | 4.0624e-10 | 1.7873e-08 | 1.5356e-08 | 7.9471e-10 | 1.8787e-09 | 8.7341e-10 | 5.818e-11 | 67320.015
157343.641 | 1.2394e-08 | 1.6478e-08 | 4.0583e-10 | 1.7735e-08 | 1.5254e-08 | 8.0944e-10 | 1.8653e-09 | 8.724e-10 | 5.7213e-11 | 67332.172
157355.813 | 1.2416e-08 | 1.6321e-08 | 4.0218e-10 | 1.7703e-08 | 1.522e-08 | 7.9646e-10 | 1.8659e-09 | 8.702e-10 | 5.6327e-11 | 67344.344
157367.984 | 1.2367e-08 | 1.6499e-08 | 4.0662e-10 | 1.7743e-08 | 1.5057e-08 | 8.0277e-10 | 1.863e-09 | 8.7077e-10 | 5.6675e-11 | 67356.515
157380.141 | 1.2241e-08 | 1.6457e-08 | 3.974e-10 | 1.7691e-08 | 1.5289e-08 | 7.9603e-10 | 1.8532e-09 | 8.804e-10 | 5.7011e-11 | 67368.672
157392.313 | 1.2254e-08 | 1.6523e-08 | 3.984e-10 | 1.7707e-08 | 1.4965e-08 | 7.9943e-10 | 1.8554e-09 | 8.6699e-10 | 5.6786e-11 | 67380.844
157404.484 | 1.2502e-08 | 1.6546e-08 | 4.0101e-10 | 1.774e-08 | 1.5144e-08 | 7.9408e-10 | 1.8681e-09 | 8.7622e-10 | 5.7474e-11 | 67393.015
157416.641 | 1.248e-08 | 1.6685e-08 | 3.946e-10 | 1.7794e-08 | 1.5188e-08 | 7.8686e-10 | 1.8465e-09 | 8.8072e-10 | 5.6767e-11 | 67405.172
157428.813 | 1.2529e-08 | 1.6547e-08 | 3.9939e-10 | 1.7775e-08 | 1.5196e-08 | 7.9011e-10 | 1.8542e-09 | 8.6334e-10 | 5.7066e-11 | 67417.344
157440.984 | 1.2263e-08 | 1.6418e-08 | 3.9525e-10 | 1.7639e-08 | 1.5152e-08 | 7.7807e-10 | 1.8343e-09 | 8.627e-10 | 5.6371e-11 | 67429.515
157453.141 | 1.2364e-08 | 1.6201e-08 | 3.9081e-10 | 1.7352e-08 | 1.5305e-08 | 7.8302e-10 | 1.8337e-09 | 8.5351e-10 | 5.6097e-11 | 67441.672
157465.313 | 1.2326e-08 | 1.6327e-08 | 3.8742e-10 | 1.754e-08 | 1.5069e-08 | 7.8778e-10 | 1.8073e-09 | 8.5099e-10 | 5.5817e-11 | 67453.844
157477.484 | 1.2319e-08 | 1.6546e-08 | 4.0135e-10 | 1.7448e-08 | 1.5295e-08 | 7.9118e-10 | 1.8524e-09 | 8.6699e-10 | 5.7507e-11 | 67466.015
157489.641 | 1.2474e-08 | 1.6252e-08 | 3.9816e-10 | 1.7647e-08 | 1.521e-08 | 7.8976e-10 | 1.8362e-09 | 8.6035e-10 | 5.6957e-11 | 67478.172
157501.813 | 1.2229e-08 | 1.6412e-08 | 4.0331e-10 | 1.7753e-08 | 1.5066e-08 | 7.8849e-10 | 1.841e-09 | 8.6677e-10 | 5.671e-11 | 67490.344
157513.984 | 1.241e-08 | 1.6321e-08 | 3.9857e-10 | 1.7594e-08 | 1.5144e-08 | 7.9125e-10 | 1.8689e-09 | 8.6121e-10 | 5.6773e-11 | 67502.515
157526.156 | 1.2341e-08 | 1.6225e-08 | 3.9621e-10 | 1.7811e-08 | 1.5181e-08 | 7.9909e-10 | 1.8431e-09 | 8.6409e-10 | 5.6716e-11 | 67514.687
157538.313 | 1.2314e-08 | 1.65e-08 | 3.9515e-10 | 1.7686e-08 | 1.5114e-08 | 7.8948e-10 | 1.8472e-09 | 8.6843e-10 | 5.6716e-11 | 67526.844
157550.484 | 1.2314e-08 | 1.6435e-08 | 3.9512e-10 | 1.7649e-08 | 1.5061e-08 | 7.8993e-10 | 1.854e-09 | 8.591e-10 | 5.7119e-11 | 67539.015
157562.656 | 1.246e-08 | 1.6335e-08 | 4.0145e-10 | 1.7836e-08 | 1.5199e-08 | 7.9849e-10 | 1.8529e-09 | 8.6333e-10 | 5.7368e-11 | 67551.187
157574.813 | 1.2256e-08 | 1.6458e-08 | 3.9578e-10 | 1.7912e-08 | 1.5187e-08 | 7.938e-10 | 1.8629e-09 | 8.6491e-10 | 5.6445e-11 | 67563.344
157586.984 | 1.2383e-08 | 1.6159e-08 | 3.9577e-10 | 1.7605e-08 | 1.5161e-08 | 7.8872e-10 | 1.8648e-09 | 8.574e-10 | 5.6847e-11 | 67575.515
157599.156 | 1.2582e-08 | 1.6375e-08 | 3.9575e-10 | 1.7884e-08 | 1.5277e-08 | 7.8833e-10 | 1.8588e-09 | 8.7169e-10 | 5.6897e-11 | 67587.687
157611.313 | 1.2479e-08 | 1.6367e-08 | 3.9862e-10 | 1.7583e-08 | 1.5115e-08 | 7.8736e-10 | 1.8302e-09 | 8.5446e-10 | 5.6595e-11 | 67599.844
157623.484 | 1.2423e-08 | 1.6393e-08 | 3.9799e-10 | 1.7781e-08 | 1.54e-08 | 7.8784e-10 | 1.8426e-09 | 8.6666e-10 | 5.6641e-11 | 67612.015
157635.656 | 1.2263e-08 | 1.6313e-08 | 3.9103e-10 | 1.7831e-08 | 1.5285e-08 | 7.7874e-10 | 1.8316e-09 | 8.646e-10 | 5.6552e-11 | 67624.187
157647.813 | 1.2255e-08 | 1.6197e-08 | 3.9605e-10 | 1.7593e-08 | 1.5096e-08 | 7.893e-10 | 1.8418e-09 | 8.5947e-10 | 5.6373e-11 | 67636.344
157659.984 | 1.228e-08 | 1.6128e-08 | 3.8981e-10 | 1.7665e-08 | 1.5291e-08 | 7.8691e-10 | 1.8365e-09 | 8.5937e-10 | 5.5977e-11 | 67648.515
157672.156 | 1.2215e-08 | 1.6031e-08 | 3.9388e-10 | 1.763e-08 | 1.5069e-08 | 7.7741e-10 | 1.8416e-09 | 8.5494e-10 | 5.6044e-11 | 67660.687
157684.313 | 1.2166e-08 | 1.6153e-08 | 3.8827e-10 | 1.7439e-08 | 1.5147e-08 | 7.876e-10 | 1.835e-09 | 8.5638e-10 | 5.6271e-11 | 67672.844
157696.484 | 1.2405e-08 | 1.6243e-08 | 3.9036e-10 | 1.7703e-08 | 1.5101e-08 | 7.897e-10 | 1.8663e-09 | 8.6177e-10 | 5.6175e-11 | 67685.015
157708.656 | 1.2453e-08 | 1.6176e-08 | 3.8787e-10 | 1.769e-08 | 1.5291e-08 | 7.8128e-10 | 1.8318e-09 | 8.5131e-10 | 5.6793e-11 | 67697.187
157720.828 | 1.2083e-08 | 1.6229e-08 | 3.9401e-10 | 1.7597e-08 | 1.5166e-08 | 7.8561e-10 | 1.8328e-09 | 8.684e-10 | 5.5916e-11 | 67709.359
157732.984 | 1.23e-08 | 1.6378e-08 | 3.9527e-10 | 1.7646e-08 | 1.513e-08 | 7.9066e-10 | 1.8512e-09 | 8.6404e-10 | 5.7078e-11 | 67721.515
157745.156 | 1.2313e-08 | 1.6206e-08 | 3.8983e-10 | 1.7465e-08 | 1.5269e-08 | 7.8407e-10 | 1.859e-09 | 8.6595e-10 | 5.7657e-11 | 67733.687
157757.328 | 1.2355e-08 | 1.6297e-08 | 3.9202e-10 | 1.765e-08 | 1.5069e-08 | 7.8585e-10 | 1.8386e-09 | 8.6642e-10 | 5.6781e-11 | 67745.859
157769.484 | 1.2474e-08 | 1.6275e-08 | 3.9797e-10 | 1.7765e-08 | 1.5218e-08 | 7.9085e-10 | 1.8501e-09 | 8.6553e-10 | 5.7062e-11 | 67758.015
157781.656 | 1.2231e-08 | 1.6302e-08 | 3.9543e-10 | 1.7672e-08 | 1.5173e-08 | 7.9071e-10 | 1.8579e-09 | 8.7444e-10 | 5.7004e-11 | 67770.187
157793.828 | 1.2364e-08 | 1.6383e-08 | 3.951e-10 | 1.7799e-08 | 1.5226e-08 | 7.9151e-10 | 1.8403e-09 | 8.6813e-10 | 5.6759e-11 | 67782.359
157805.984 | 1.238e-08 | 1.6418e-08 | 3.9486e-10 | 1.7755e-08 | 1.5215e-08 | 7.8698e-10 | 1.8458e-09 | 8.6627e-10 | 5.6643e-11 | 67794.515
157818.156 | 1.2354e-08 | 1.6372e-08 | 3.9298e-10 | 1.7642e-08 | 1.5182e-08 | 7.8863e-10 | 1.8387e-09 | 8.6385e-10 | 5.6491e-11 | 67806.687
157830.328 | 1.2355e-08 | 1.6149e-08 | 3.9293e-10 | 1.7805e-08 | 1.5133e-08 | 7.9112e-10 | 1.8446e-09 | 8.6352e-10 | 5.6413e-11 | 67818.859
157842.484 | 1.2188e-08 | 1.633e-08 | 3.9559e-10 | 1.7569e-08 | 1.5203e-08 | 8.0052e-10 | 1.857e-09 | 8.7659e-10 | 5.6154e-11 | 67831.015
157854.656 | 1.249e-08 | 1.6359e-08 | 4.0099e-10 | 1.7658e-08 | 1.5283e-08 | 7.9229e-10 | 1.846e-09 | 8.6625e-10 | 5.6668e-11 | 67843.187
157866.828 | 1.2294e-08 | 1.6243e-08 | 3.9798e-10 | 1.7502e-08 | 1.509e-08 | 7.8653e-10 | 1.8368e-09 | 8.6312e-10 | 5.6985e-11 | 67855.359
157878.984 | 1.2336e-08 | 1.636e-08 | 3.9395e-10 | 1.7635e-08 | 1.5037e-08 | 7.8976e-10 | 1.8339e-09 | 8.6488e-10 | 5.6347e-11 | 67867.515
157891.156 | 1.2188e-08 | 1.6158e-08 | 3.9634e-10 | 1.7615e-08 | 1.5087e-08 | 7.8626e-10 | 1.8443e-09 | 8.5911e-10 | 5.6101e-11 | 67879.687
157903.328 | 1.2379e-08 | 1.6322e-08 | 3.9347e-10 | 1.7486e-08 | 1.5074e-08 | 7.8053e-10 | 1.8179e-09 | 8.5923e-10 | 5.58e-11 | 67891.859
157915.5 | 1.227e-08 | 1.6321e-08 | 3.9161e-10 | 1.7671e-08 | 1.5014e-08 | 7.884e-10 | 1.8286e-09 | 8.619e-10 | 5.6157e-11 | 67904.031
157927.656 | 1.2405e-08 | 1.6178e-08 | 3.9472e-10 | 1.7605e-08 | 1.5173e-08 | 7.761e-10 | 1.8409e-09 | 8.604e-10 | 5.613e-11 | 67916.187
157939.828 | 1.2235e-08 | 1.6211e-08 | 3.9273e-10 | 1.7405e-08 | 1.5193e-08 | 7.9558e-10 | 1.8592e-09 | 8.6314e-10 | 5.7294e-11 | 67928.359
157952 | 1.2373e-08 | 1.6152e-08 | 4.0104e-10 | 1.7666e-08 | 1.5197e-08 | 7.9369e-10 | 1.8616e-09 | 8.6875e-10 | 5.7134e-11 | 67940.531
157964.156 | 1.2452e-08 | 1.6453e-08 | 3.9965e-10 | 1.77e-08 | 1.5127e-08 | 7.9654e-10 | 1.8491e-09 | 8.6964e-10 | 5.7413e-11 | 67952.687
157976.328 | 1.2346e-08 | 1.6422e-08 | 4.0199e-10 | 1.7803e-08 | 1.526e-08 | 7.9508e-10 | 1.8465e-09 | 8.6211e-10 | 5.6394e-11 | 67964.859
157988.5 | 1.2374e-08 | 1.657e-08 | 3.997e-10 | 1.7685e-08 | 1.5381e-08 | 7.8982e-10 | 1.8461e-09 | 8.7087e-10 | 5.7142e-11 | 67977.031
158000.656 | 1.2399e-08 | 1.6376e-08 | 4.0365e-10 | 1.7663e-08 | 1.5308e-08 | 7.9675e-10 | 1.8519e-09 | 8.6277e-10 | 5.6717e-11 | 67989.187
158012.828 | 1.2398e-08 | 1.6233e-08 | 3.9897e-10 | 1.7604e-08 | 1.5277e-08 | 7.9521e-10 | 1.8428e-09 | 8.7148e-10 | 5.6848e-11 | 68001.359
158025 | 1.2356e-08 | 1.6343e-08 | 3.9664e-10 | 1.767e-08 | 1.5202e-08 | 7.9674e-10 | 1.8498e-09 | 8.6543e-10 | 5.6523e-11 | 68013.531
158037.156 | 1.2158e-08 | 1.6257e-08 | 3.9955e-10 | 1.7673e-08 | 1.5297e-08 | 7.9398e-10 | 1.8481e-09 | 8.7159e-10 | 5.673e-11 | 68025.687
158049.328 | 1.25e-08 | 1.6249e-08 | 3.9737e-10 | 1.7624e-08 | 1.5174e-08 | 7.8733e-10 | 1.824e-09 | 8.6241e-10 | 5.5488e-11 | 68037.859
158061.5 | 1.233e-08 | 1.6187e-08 | 3.9283e-10 | 1.7555e-08 | 1.5212e-08 | 7.9771e-10 | 1.8465e-09 | 8.6589e-10 | 5.6449e-11 | 68050.031
158073.656 | 1.2353e-08 | 1.6304e-08 | 4.0093e-10 | 1.76e-08 | 1.5165e-08 | 7.9291e-10 | 1.8583e-09 | 8.7387e-10 | 5.6701e-11 | 68062.187
158085.828 | 1.2077e-08 | 1.634e-08 | 3.9353e-10 | 1.7591e-08 | 1.5149e-08 | 7.8386e-10 | 1.8481e-09 | 8.7315e-10 | 5.6787e-11 | 68074.359
158098 | 1.2349e-08 | 1.6136e-08 | 3.9527e-10 | 1.7496e-08 | 1.5121e-08 | 7.9332e-10 | 1.8422e-09 | 8.7043e-10 | 5.6602e-11 | 68086.531
158110.172 | 1.2239e-08 | 1.626e-08 | 4.0102e-10 | 1.771e-08 | 1.5205e-08 | 7.8629e-10 | 1.8642e-09 | 8.7088e-10 | 5.6218e-11 | 68098.703
158122.328 | 1.2136e-08 | 1.6088e-08 | 3.8877e-10 | 1.7704e-08 | 1.5269e-08 | 7.8486e-10 | 1.8395e-09 | 8.6136e-10 | 5.7292e-11 | 68110.859
158134.5 | 1.2134e-08 | 1.6028e-08 | 3.887e-10 | 1.7406e-08 | 1.4888e-08 | 7.9181e-10 | 1.8221e-09 | 8.5436e-10 | 5.6009e-11 | 68123.031
158146.672 | 1.2231e-08 | 1.6167e-08 | 3.9564e-10 | 1.7612e-08 | 1.5169e-08 | 7.9746e-10 | 1.8438e-09 | 8.7003e-10 | 5.7145e-11 | 68135.203
158158.828 | 1.2294e-08 | 1.6303e-08 | 4.0328e-10 | 1.7597e-08 | 1.5337e-08 | 7.9314e-10 | 1.8514e-09 | 8.5741e-10 | 5.6826e-11 | 68147.359
158171 | 1.2369e-08 | 1.6297e-08 | 4.0169e-10 | 1.77e-08 | 1.5378e-08 | 8.0675e-10 | 1.8546e-09 | 8.7643e-10 | 5.7581e-11 | 68159.531
158183.172 | 1.248e-08 | 1.6302e-08 | 4.0282e-10 | 1.7596e-08 | 1.5513e-08 | 7.9161e-10 | 1.8621e-09 | 8.781e-10 | 5.7139e-11 | 68171.703
158195.328 | 1.2398e-08 | 1.6315e-08 | 4.0273e-10 | 1.7903e-08 | 1.5346e-08 | 7.8763e-10 | 1.838e-09 | 8.6413e-10 | 5.7479e-11 | 68183.859
158207.5 | 1.2496e-08 | 1.6391e-08 | 4.0264e-10 | 1.7936e-08 | 1.5162e-08 | 8.0009e-10 | 1.8503e-09 | 8.7019e-10 | 5.7458e-11 | 68196.031
158219.672 | 1.2512e-08 | 1.6491e-08 | 4.0263e-10 | 1.7725e-08 | 1.5369e-08 | 7.9204e-10 | 1.8525e-09 | 8.7182e-10 | 5.7495e-11 | 68208.203
158231.828 | 1.2384e-08 | 1.6261e-08 | 4.0277e-10 | 1.7734e-08 | 1.5245e-08 | 7.9364e-10 | 1.8725e-09 | 8.7387e-10 | 5.6739e-11 | 68220.359
158244 | 1.247e-08 | 1.6456e-08 | 3.9937e-10 | 1.7727e-08 | 1.5339e-08 | 7.9439e-10 | 1.8646e-09 | 8.8043e-10 | 5.7301e-11 | 68232.531
158256.172 | 1.2429e-08 | 1.6484e-08 | 4.0179e-10 | 1.7692e-08 | 1.538e-08 | 7.9631e-10 | 1.8723e-09 | 8.8372e-10 | 5.7302e-11 | 68244.703
158268.344 | 1.2449e-08 | 1.6541e-08 | 4.0407e-10 | 1.8002e-08 | 1.5253e-08 | 7.9658e-10 | 1.855e-09 | 8.6939e-10 | 5.748e-11 | 68256.875
158280.5 | 1.2377e-08 | 1.6336e-08 | 4.0443e-10 | 1.7917e-08 | 1.5526e-08 | 7.9613e-10 | 1.8736e-09 | 8.7606e-10 | 5.7139e-11 | 68269.031
158292.672 | 1.245e-08 | 1.6351e-08 | 4.0148e-10 | 1.7783e-08 | 1.5314e-08 | 7.9932e-10 | 1.8606e-09 | 8.775e-10 | 5.7504e-11 | 68281.203
158304.844 | 1.2287e-08 | 1.6378e-08 | 4.0232e-10 | 1.7769e-08 | 1.5452e-08 | 7.8755e-10 | 1.8663e-09 | 8.6885e-10 | 5.6738e-11 | 68293.375
158317 | 1.2369e-08 | 1.6333e-08 | 4.0244e-10 | 1.7682e-08 | 1.5359e-08 | 7.9447e-10 | 1.8663e-09 | 8.5574e-10 | 5.6121e-11 | 68305.531
158329.172 | 1.2451e-08 | 1.6154e-08 | 4.0012e-10 | 1.7906e-08 | 1.5305e-08 | 7.8811e-10 | 1.847e-09 | 8.717e-10 | 5.6803e-11 | 68317.703
158341.344 | 1.258e-08 | 1.6234e-08 | 3.9716e-10 | 1.784e-08 | 1.5117e-08 | 7.885e-10 | 1.845e-09 | 8.7341e-10 | 5.7233e-11 | 68329.875
158353.5 | 1.2252e-08 | 1.6456e-08 | 3.9293e-10 | 1.745e-08 | 1.5133e-08 | 7.8886e-10 | 1.8403e-09 | 8.7613e-10 | 5.6651e-11 | 68342.031
158365.672 | 1.2335e-08 | 1.6284e-08 | 3.9684e-10 | 1.7548e-08 | 1.5104e-08 | 7.8313e-10 | 1.8395e-09 | 8.6614e-10 | 5.6222e-11 | 68354.203
158377.844 | 1.2211e-08 | 1.644e-08 | 3.9698e-10 | 1.7678e-08 | 1.5263e-08 | 7.9503e-10 | 1.8268e-09 | 8.6948e-10 | 5.654e-11 | 68366.375
158390 | 1.2287e-08 | 1.5991e-08 | 3.9845e-10 | 1.7596e-08 | 1.5072e-08 | 7.9373e-10 | 1.8334e-09 | 8.6607e-10 | 5.6547e-11 | 68378.531
158402.172 | 1.2438e-08 | 1.6211e-08 | 3.9032e-10 | 1.7654e-08 | 1.4955e-08 | 7.8637e-10 | 1.8386e-09 | 8.6603e-10 | 5.6626e-11 | 68390.703
158414.344 | 1.2214e-08 | 1.6221e-08 | 3.8718e-10 | 1.7615e-08 | 1.4958e-08 | 7.9167e-10 | 1.8511e-09 | 8.6867e-10 | 5.6178e-11 | 68402.875
158426.5 | 1.2199e-08 | 1.6398e-08 | 3.9244e-10 | 1.7805e-08 | 1.5125e-08 | 7.9289e-10 | 1.8499e-09 | 8.8557e-10 | 5.7451e-11 | 68415.031
158438.672 | 1.2449e-08 | 1.6468e-08 | 3.9801e-10 | 1.7686e-08 | 1.5109e-08 | 7.9505e-10 | 1.8635e-09 | 8.7069e-10 | 5.7728e-11 | 68427.203
158450.844 | 1.2491e-08 | 1.6378e-08 | 4.0354e-10 | 1.7859e-08 | 1.5435e-08 | 7.9579e-10 | 1.8433e-09 | 8.6568e-10 | 5.6821e-11 | 68439.375
158463.016 | 1.2494e-08 | 1.6361e-08 | 4.0272e-10 | 1.7914e-08 | 1.5324e-08 | 7.8648e-10 | 1.8442e-09 | 8.7367e-10 | 5.7544e-11 | 68451.547
158475.172 | 1.2323e-08 | 1.6606e-08 | 3.9757e-10 | 1.7913e-08 | 1.53e-08 | 7.891e-10 | 1.8494e-09 | 8.7942e-10 | 5.7328e-11 | 68463.703
158487.344 | 1.2333e-08 | 1.6248e-08 | 3.9993e-10 | 1.7802e-08 | 1.5243e-08 | 7.8885e-10 | 1.8524e-09 | 8.7056e-10 | 5.6431e-11 | 68475.875
158499.516 | 1.2381e-08 | 1.6231e-08 | 3.9781e-10 | 1.781e-08 | 1.5318e-08 | 7.8896e-10 | 1.8371e-09 | 8.7963e-10 | 5.6253e-11 | 68488.047
158511.672 | 1.2374e-08 | 1.6365e-08 | 3.9604e-10 | 1.7693e-08 | 1.5295e-08 | 7.8935e-10 | 1.8471e-09 | 8.6353e-10 | 5.6865e-11 | 68500.203
158523.844 | 1.2338e-08 | 1.6134e-08 | 3.9186e-10 | 1.7759e-08 | 1.5372e-08 | 7.8803e-10 | 1.8379e-09 | 8.6698e-10 | 5.6321e-11 | 68512.375
158536.016 | 1.2283e-08 | 1.6157e-08 | 3.9611e-10 | 1.7605e-08 | 1.5168e-08 | 7.9114e-10 | 1.8514e-09 | 8.6443e-10 | 5.6653e-11 | 68524.547
158548.172 | 1.2319e-08 | 1.6333e-08 | 3.9977e-10 | 1.7712e-08 | 1.5145e-08 | 7.9142e-10 | 1.8696e-09 | 8.671e-10 | 5.6776e-11 | 68536.703
158560.344 | 1.2354e-08 | 1.6292e-08 | 3.9762e-10 | 1.7846e-08 | 1.5355e-08 | 7.8319e-10 | 1.8414e-09 | 8.8214e-10 | 5.6875e-11 | 68548.875
158572.516 | 1.2415e-08 | 1.6341e-08 | 3.9831e-10 | 1.7735e-08 | 1.5249e-08 | 7.8576e-10 | 1.8426e-09 | 8.8226e-10 | 5.7049e-11 | 68561.047
158584.672 | 1.2417e-08 | 1.6227e-08 | 3.9709e-10 | 1.7802e-08 | 1.5271e-08 | 7.894e-10 | 1.857e-09 | 8.6951e-10 | 5.6487e-11 | 68573.203
158596.844 | 1.2435e-08 | 1.6444e-08 | 4.0148e-10 | 1.7614e-08 | 1.5166e-08 | 7.9346e-10 | 1.867e-09 | 8.759e-10 | 5.6632e-11 | 68585.375
158609.016 | 1.2464e-08 | 1.6329e-08 | 4.0105e-10 | 1.7722e-08 | 1.5331e-08 | 7.8686e-10 | 1.8629e-09 | 8.7318e-10 | 5.7173e-11 | 68597.547
158621.172 | 1.2339e-08 | 1.6365e-08 | 3.9749e-10 | 1.7722e-08 | 1.541e-08 | 7.8979e-10 | 1.8621e-09 | 8.6327e-10 | 5.7157e-11 | 68609.703
158633.344 | 1.2395e-08 | 1.6166e-08 | 3.9784e-10 | 1.7512e-08 | 1.5411e-08 | 7.8561e-10 | 1.8338e-09 | 8.8239e-10 | 5.7015e-11 | 68621.875
158645.516 | 1.2428e-08 | 1.598e-08 | 3.9728e-10 | 1.7635e-08 | 1.5389e-08 | 7.8295e-10 | 1.8355e-09 | 8.535e-10 | 5.6553e-11 | 68634.047
158657.688 | 1.2363e-08 | 1.618e-08 | 3.9731e-10 | 1.7645e-08 | 1.5159e-08 | 7.9419e-10 | 1.8435e-09 | 8.5747e-10 | 5.5954e-11 | 68646.219
158669.844 | 1.2275e-08 | 1.6307e-08 | 4.014e-10 | 1.7736e-08 | 1.5338e-08 | 7.8536e-10 | 1.8146e-09 | 8.6976e-10 | 5.5953e-11 | 68658.375
158682.016 | 1.2139e-08 | 1.6168e-08 | 3.9002e-10 | 1.7797e-08 | 1.524e-08 | 7.9206e-10 | 1.8329e-09 | 8.599e-10 | 5.6667e-11 | 68670.547
158694.188 | 1.2322e-08 | 1.6363e-08 | 3.9248e-10 | 1.7828e-08 | 1.5091e-08 | 7.7837e-10 | 1.8572e-09 | 8.6049e-10 | 5.5566e-11 | 68682.719
158706.344 | 1.2063e-08 | 1.6199e-08 | 3.9202e-10 | 1.7694e-08 | 1.5259e-08 | 7.838e-10 | 1.8327e-09 | 8.6477e-10 | 5.6579e-11 | 68694.875
158718.516 | 1.2385e-08 | 1.6251e-08 | 3.9547e-10 | 1.787e-08 | 1.5157e-08 | 7.8766e-10 | 1.8336e-09 | 8.765e-10 | 5.7294e-11 | 68707.047
158730.688 | 1.2357e-08 | 1.6403e-08 | 3.9357e-10 | 1.7517e-08 | 1.531e-08 | 7.8979e-10 | 1.8403e-09 | 8.6713e-10 | 5.6036e-11 | 68719.219
158742.844 | 1.2514e-08 | 1.6401e-08 | 4.0233e-10 | 1.7853e-08 | 1.5548e-08 | 7.9017e-10 | 1.8506e-09 | 8.6726e-10 | 5.7004e-11 | 68731.375
158755.016 | 1.2427e-08 | 1.6678e-08 | 3.9766e-10 | 1.7739e-08 | 1.5402e-08 | 7.9017e-10 | 1.8678e-09 | 8.8384e-10 | 5.6938e-11 | 68743.547
158767.188 | 1.2282e-08 | 1.6329e-08 | 4.0036e-10 | 1.7845e-08 | 1.5476e-08 | 8.0022e-10 | 1.8617e-09 | 8.7021e-10 | 5.6858e-11 | 68755.719
158779.344 | 1.235e-08 | 1.6552e-08 | 3.9846e-10 | 1.7917e-08 | 1.5404e-08 | 7.9667e-10 | 1.8629e-09 | 8.6839e-10 | 5.7308e-11 | 68767.875
158791.516 | 1.2381e-08 | 1.6415e-08 | 4.0396e-10 | 1.7802e-08 | 1.5405e-08 | 8.0059e-10 | 1.8642e-09 | 8.7203e-10 | 5.6981e-11 | 68780.047
158803.688 | 1.2325e-08 | 1.6366e-08 | 3.9925e-10 | 1.7846e-08 | 1.5471e-08 | 7.918e-10 | 1.8501e-09 | 8.7263e-10 | 5.6993e-11 | 68792.219
158815.844 | 1.249e-08 | 1.6213e-08 | 3.9907e-10 | 1.7762e-08 | 1.5443e-08 | 7.9418e-10 | 1.8389e-09 | 8.6481e-10 | 5.6381e-11 | 68804.375
158828.016 | 1.2452e-08 | 1.6295e-08 | 3.9518e-10 | 1.7837e-08 | 1.551e-08 | 8.0656e-10 | 1.8471e-09 | 8.6831e-10 | 5.6378e-11 | 68816.547
158840.188 | 1.2643e-08 | 1.6489e-08 | 3.9646e-10 | 1.768e-08 | 1.5322e-08 | 7.9666e-10 | 1.8339e-09 | 8.5857e-10 | 5.6084e-11 | 68828.719
158852.359 | 1.2448e-08 | 1.6322e-08 | 3.9133e-10 | 1.7803e-08 | 1.5338e-08 | 7.7874e-10 | 1.8251e-09 | 8.5486e-10 | 5.6354e-11 | 68840.89
158864.516 | 1.2299e-08 | 1.6166e-08 | 3.9384e-10 | 1.7716e-08 | 1.5281e-08 | 7.8665e-10 | 1.8266e-09 | 8.6001e-10 | 5.6116e-11 | 68853.047
158876.688 | 1.2282e-08 | 1.6178e-08 | 3.9641e-10 | 1.7569e-08 | 1.5182e-08 | 7.8012e-10 | 1.8214e-09 | 8.6444e-10 | 5.6102e-11 | 68865.219
158888.859 | 1.2222e-08 | 1.6238e-08 | 3.8924e-10 | 1.771e-08 | 1.5187e-08 | 7.7966e-10 | 1.8271e-09 | 8.5144e-10 | 5.5869e-11 | 68877.39
158901.016 | 1.2235e-08 | 1.6283e-08 | 3.9234e-10 | 1.777e-08 | 1.518e-08 | 7.8881e-10 | 1.8305e-09 | 8.5677e-10 | 5.6466e-11 | 68889.547
158913.188 | 1.2478e-08 | 1.6151e-08 | 3.9564e-10 | 1.7778e-08 | 1.5243e-08 | 7.7904e-10 | 1.8439e-09 | 8.5175e-10 | 5.5788e-11 | 68901.719
158925.359 | 1.2354e-08 | 1.6234e-08 | 3.9278e-10 | 1.7651e-08 | 1.5087e-08 | 7.9048e-10 | 1.8179e-09 | 8.6942e-10 | 5.6281e-11 | 68913.89
158937.516 | 1.2351e-08 | 1.6227e-08 | 3.9318e-10 | 1.7547e-08 | 1.5066e-08 | 7.83e-10 | 1.8339e-09 | 8.6057e-10 | 5.5459e-11 | 68926.047
158949.688 | 1.2327e-08 | 1.6284e-08 | 3.9302e-10 | 1.7423e-08 | 1.5054e-08 | 7.7114e-10 | 1.8183e-09 | 8.6493e-10 | 5.6294e-11 | 68938.219
158961.859 | 1.2211e-08 | 1.6328e-08 | 3.9021e-10 | 1.7494e-08 | 1.4952e-08 | 7.8806e-10 | 1.8219e-09 | 8.5993e-10 | 5.609e-11 | 68950.39
158974.016 | 1.226e-08 | 1.6261e-08 | 3.9272e-10 | 1.7443e-08 | 1.5066e-08 | 7.7231e-10 | 1.8384e-09 | 8.6856e-10 | 5.6744e-11 | 68962.547
158986.188 | 1.2515e-08 | 1.6299e-08 | 3.8848e-10 | 1.7734e-08 | 1.5155e-08 | 7.8282e-10 | 1.8489e-09 | 8.566e-10 | 5.6133e-11 | 68974.719
158998.359 | 1.2206e-08 | 1.6224e-08 | 3.9767e-10 | 1.7575e-08 | 1.5286e-08 | 7.8854e-10 | 1.8361e-09 | 8.6681e-10 | 5.6625e-11 | 68986.89
159010.516 | 1.2405e-08 | 1.6048e-08 | 3.954e-10 | 1.7808e-08 | 1.5266e-08 | 7.8606e-10 | 1.8498e-09 | 8.6152e-10 | 5.6679e-11 | 68999.047
159022.688 | 1.2284e-08 | 1.6167e-08 | 3.9957e-10 | 1.7586e-08 | 1.5246e-08 | 7.8237e-10 | 1.8351e-09 | 8.6011e-10 | 5.5966e-11 | 69011.219
159034.859 | 1.2291e-08 | 1.6263e-08 | 3.9316e-10 | 1.7578e-08 | 1.5282e-08 | 7.7667e-10 | 1.8257e-09 | 8.6486e-10 | 5.6294e-11 | 69023.39
159047.031 | 1.2342e-08 | 1.6153e-08 | 3.9499e-10 | 1.7672e-08 | 1.5093e-08 | 7.8364e-10 | 1.854e-09 | 8.5787e-10 | 5.6057e-11 | 69035.562
159059.188 | 1.2296e-08 | 1.6091e-08 | 3.9595e-10 | 1.7524e-08 | 1.5124e-08 | 7.815e-10 | 1.8153e-09 | 8.6615e-10 | 5.6007e-11 | 69047.719
159071.359 | 1.2331e-08 | 1.6026e-08 | 3.9945e-10 | 1.7751e-08 | 1.5209e-08 | 7.8009e-10 | 1.8297e-09 | 8.5386e-10 | 5.6255e-11 | 69059.89
159083.531 | 1.2285e-08 | 1.6241e-08 | 3.9356e-10 | 1.7462e-08 | 1.5202e-08 | 7.8495e-10 | 1.8368e-09 | 8.654e-10 | 5.6769e-11 | 69072.062
159095.688 | 1.2239e-08 | 1.6302e-08 | 3.9229e-10 | 1.7532e-08 | 1.5128e-08 | 7.8429e-10 | 1.858e-09 | 8.5561e-10 | 5.6504e-11 | 69084.219
159107.859 | 1.2163e-08 | 1.6165e-08 | 3.9751e-10 | 1.7703e-08 | 1.5222e-08 | 7.7506e-10 | 1.8233e-09 | 8.5286e-10 | 5.5467e-11 | 69096.39
159120.031 | 1.2381e-08 | 1.6051e-08 | 3.9172e-10 | 1.7662e-08 | 1.5101e-08 | 7.7755e-10 | 1.8142e-09 | 8.6371e-10 | 5.5716e-11 | 69108.562
159132.188 | 1.2285e-08 | 1.6136e-08 | 3.8704e-10 | 1.7593e-08 | 1.5245e-08 | 7.7686e-10 | 1.821e-09 | 8.6742e-10 | 5.6159e-11 | 69120.719
159144.359 | 1.2278e-08 | 1.6449e-08 | 3.9084e-10 | 1.7613e-08 | 1.5291e-08 | 7.7958e-10 | 1.831e-09 | 8.7055e-10 | 5.6775e-11 | 69132.89
159156.531 | 1.239e-08 | 1.6556e-08 | 3.9764e-10 | 1.7648e-08 | 1.5231e-08 | 7.8404e-10 | 1.8485e-09 | 8.6446e-10 | 5.6975e-11 | 69145.062
159168.688 | 1.2365e-08 | 1.6317e-08 | 3.9824e-10 | 1.788e-08 | 1.5211e-08 | 7.8257e-10 | 1.8742e-09 | 8.7428e-10 | 5.639e-11 | 69157.219
159180.859 | 1.2328e-08 | 1.6312e-08 | 3.9814e-10 | 1.7692e-08 | 1.5141e-08 | 7.8022e-10 | 1.8493e-09 | 8.6708e-10 | 5.7154e-11 | 69169.39
159193.031 | 1.2258e-08 | 1.6272e-08 | 3.9292e-10 | 1.7802e-08 | 1.4992e-08 | 7.8089e-10 | 1.8427e-09 | 8.7054e-10 | 5.6979e-11 | 69181.562
159205.188 | 1.2317e-08 | 1.6205e-08 | 3.9989e-10 | 1.7821e-08 | 1.5245e-08 | 7.898e-10 | 1.868e-09 | 8.8017e-10 | 5.7623e-11 | 69193.719
159217.359 | 1.2517e-08 | 1.6301e-08 | 3.9971e-10 | 1.7793e-08 | 1.5495e-08 | 7.9412e-10 | 1.8488e-09 | 8.6608e-10 | 5.6954e-11 | 69205.89
159229.531 | 1.2361e-08 | 1.6343e-08 | 3.9565e-10 | 1.7613e-08 | 1.5211e-08 | 7.8692e-10 | 1.8467e-09 | 8.7502e-10 | 5.6044e-11 | 69218.062
159241.703 | 1.2302e-08 | 1.6237e-08 | 3.9782e-10 | 1.7938e-08 | 1.521e-08 | 7.8586e-10 | 1.8402e-09 | 8.7444e-10 | 5.6378e-11 | 69230.234
159253.859 | 1.2455e-08 | 1.6276e-08 | 4.0222e-10 | 1.7639e-08 | 1.545e-08 | 7.8703e-10 | 1.8264e-09 | 8.6634e-10 | 5.6629e-11 | 69242.39
159266.031 | 1.2334e-08 | 1.6234e-08 | 3.9492e-10 | 1.7744e-08 | 1.5188e-08 | 7.837e-10 | 1.8297e-09 | 8.5439e-10 | 5.5801e-11 | 69254.562
159278.203 | 1.227e-08 | 1.6018e-08 | 3.9326e-10 | 1.7583e-08 | 1.5017e-08 | 7.7861e-10 | 1.8285e-09 | 8.6026e-10 | 5.6348e-11 | 69266.734
159290.359 | 1.2294e-08 | 1.5901e-08 | 3.9519e-10 | 1.7522e-08 | 1.501e-08 | 7.6823e-10 | 1.8379e-09 | 8.6019e-10 | 5.5643e-11 | 69278.89
159302.531 | 1.2266e-08 | 1.5948e-08 | 3.9985e-10 | 1.7907e-08 | 1.5212e-08 | 7.8251e-10 | 1.8491e-09 | 8.6662e-10 | 5.6471e-11 | 69291.062
159314.703 | 1.2217e-08 | 1.6313e-08 | 3.9745e-10 | 1.7755e-08 | 1.5195e-08 | 7.8867e-10 | 1.8453e-09 | 8.7311e-10 | 5.6528e-11 | 69303.234
159326.859 | 1.2425e-08 | 1.617e-08 | 4.0117e-10 | 1.8014e-08 | 1.5248e-08 | 7.826e-10 | 1.85e-09 | 8.7053e-10 | 5.6426e-11 | 69315.39
159339.031 | 1.2448e-08 | 1.6247e-08 | 3.9289e-10 | 1.7577e-08 | 1.5232e-08 | 7.9171e-10 | 1.8164e-09 | 8.7822e-10 | 5.693e-11 | 69327.562
159351.203 | 1.2304e-08 | 1.6358e-08 | 4.0057e-10 | 1.7829e-08 | 1.5338e-08 | 7.8693e-10 | 1.8484e-09 | 8.7306e-10 | 5.6982e-11 | 69339.734
159363.359 | 1.2292e-08 | 1.6433e-08 | 3.9787e-10 | 1.7879e-08 | 1.5356e-08 | 7.9039e-10 | 1.847e-09 | 8.7489e-10 | 5.7232e-11 | 69351.89
159375.531 | 1.2267e-08 | 1.6463e-08 | 3.9795e-10 | 1.7803e-08 | 1.5176e-08 | 7.7692e-10 | 1.8636e-09 | 8.7952e-10 | 5.6664e-11 | 69364.062
159387.703 | 1.248e-08 | 1.6251e-08 | 4.0075e-10 | 1.79e-08 | 1.5458e-08 | 7.9362e-10 | 1.8628e-09 | 8.7581e-10 | 5.7194e-11 | 69376.234
159399.859 | 1.2255e-08 | 1.6215e-08 | 3.9651e-10 | 1.7752e-08 | 1.5357e-08 | 7.8462e-10 | 1.8517e-09 | 8.6155e-10 | 5.6461e-11 | 69388.39
159412.031 | 1.2266e-08 | 1.6013e-08 | 3.9476e-10 | 1.764e-08 | 1.522e-08 | 7.8167e-10 | 1.8323e-09 | 8.6157e-10 | 5.641e-11 | 69400.562
159424.203 | 1.2196e-08 | 1.6325e-08 | 3.9387e-10 | 1.7501e-08 | 1.5388e-08 | 7.7026e-10 | 1.8341e-09 | 8.5815e-10 | 5.6355e-11 | 69412.734
159436.375 | 1.2121e-08 | 1.6228e-08 | 3.9558e-10 | 1.7563e-08 | 1.5142e-08 | 7.777e-10 | 1.8241e-09 | 8.6415e-10 | 5.5787e-11 | 69424.906
159448.531 | 1.228e-08 | 1.6123e-08 | 3.9657e-10 | 1.7592e-08 | 1.5157e-08 | 7.8032e-10 | 1.8203e-09 | 8.5491e-10 | 5.5655e-11 | 69437.062
159460.703 | 1.2177e-08 | 1.6193e-08 | 3.895e-10 | 1.7555e-08 | 1.5175e-08 | 7.8309e-10 | 1.8297e-09 | 8.5962e-10 | 5.5847e-11 | 69449.234
159472.875 | 1.2361e-08 | 1.6155e-08 | 3.9148e-10 | 1.7486e-08 | 1.5086e-08 | 7.9251e-10 | 1.853e-09 | 8.7262e-10 | 5.646e-11 | 69461.406
159485.031 | 1.248e-08 | 1.6246e-08 | 3.9233e-10 | 1.7828e-08 | 1.5137e-08 | 7.8661e-10 | 1.8728e-09 | 8.6811e-10 | 5.6082e-11 | 69473.562
159497.203 | 1.2266e-08 | 1.6278e-08 | 3.9097e-10 | 1.7621e-08 | 1.5159e-08 | 7.7949e-10 | 1.8414e-09 | 8.7196e-10 | 5.6555e-11 | 69485.734
159509.375 | 1.2053e-08 | 1.6274e-08 | 3.971e-10 | 1.7617e-08 | 1.4944e-08 | 7.8363e-10 | 1.8655e-09 | 8.6425e-10 | 5.5305e-11 | 69497.906
159521.531 | 1.2146e-08 | 1.6132e-08 | 3.8844e-10 | 1.7504e-08 | 1.4998e-08 | 7.713e-10 | 1.8137e-09 | 8.6185e-10 | 5.5426e-11 | 69510.062
159533.703 | 1.2151e-08 | 1.6024e-08 | 3.8472e-10 | 1.7597e-08 | 1.5223e-08 | 7.8515e-10 | 1.8493e-09 | 8.6623e-10 | 5.6188e-11 | 69522.234
159545.875 | 1.2285e-08 | 1.6396e-08 | 4.011e-10 | 1.7737e-08 | 1.5048e-08 | 7.8319e-10 | 1.8506e-09 | 8.6413e-10 | 5.6659e-11 | 69534.406
159558.031 | 1.2207e-08 | 1.6394e-08 | 3.931e-10 | 1.7742e-08 | 1.5117e-08 | 7.8218e-10 | 1.8694e-09 | 8.6596e-10 | 5.6293e-11 | 69546.562
159570.203 | 1.2112e-08 | 1.6253e-08 | 3.9281e-10 | 1.7662e-08 | 1.5225e-08 | 7.7707e-10 | 1.8584e-09 | 8.7138e-10 | 5.6214e-11 | 69558.734
159582.375 | 1.2265e-08 | 1.6275e-08 | 3.9093e-10 | 1.7777e-08 | 1.5236e-08 | 7.8238e-10 | 1.8442e-09 | 8.6969e-10 | 5.6432e-11 | 69570.906
159594.531 | 1.2065e-08 | 1.6264e-08 | 3.8727e-10 | 1.7804e-08 | 1.5217e-08 | 7.7494e-10 | 1.8514e-09 | 8.8031e-10 | 5.634e-11 | 69583.062
159606.703 | 1.2278e-08 | 1.6005e-08 | 3.9303e-10 | 1.7597e-08 | 1.5218e-08 | 7.7827e-10 | 1.8319e-09 | 8.6781e-10 | 5.6165e-11 | 69595.234
159618.875 | 1.2261e-08 | 1.6348e-08 | 3.9311e-10 | 1.7702e-08 | 1.5211e-08 | 7.764e-10 | 1.8572e-09 | 8.6843e-10 | 5.6556e-11 | 69607.406
159631.047 | 1.2333e-08 | 1.6326e-08 | 3.9329e-10 | 1.7667e-08 | 1.5153e-08 | 7.8506e-10 | 1.8529e-09 | 8.7824e-10 | 5.5929e-11 | 69619.578
159643.203 | 1.2113e-08 | 1.6184e-08 | 3.9326e-10 | 1.7784e-08 | 1.5183e-08 | 7.9416e-10 | 1.8436e-09 | 8.7392e-10 | 5.5939e-11 | 69631.734
159655.375 | 1.2223e-08 | 1.615e-08 | 3.9178e-10 | 1.766e-08 | 1.5251e-08 | 7.8061e-10 | 1.8494e-09 | 8.7418e-10 | 5.6207e-11 | 69643.906
159667.547 | 1.2345e-08 | 1.6225e-08 | 3.9304e-10 | 1.7438e-08 | 1.5136e-08 | 7.775e-10 | 1.8469e-09 | 8.6845e-10 | 5.6002e-11 | 69656.078
159679.703 | 1.22e-08 | 1.6151e-08 | 3.8799e-10 | 1.7537e-08 | 1.5055e-08 | 7.7193e-10 | 1.8195e-09 | 8.6634e-10 | 5.6047e-11 | 69668.234
159691.875 | 1.2114e-08 | 1.6093e-08 | 3.8552e-10 | 1.7348e-08 | 1.506e-08 | 7.6894e-10 | 1.8363e-09 | 8.5545e-10 | 5.547e-11 | 69680.406
159704.047 | 1.2028e-08 | 1.618e-08 | 3.8678e-10 | 1.763e-08 | 1.5121e-08 | 7.7031e-10 | 1.8451e-09 | 8.6163e-10 | 5.5215e-11 | 69692.578
159716.203 | 1.1973e-08 | 1.6079e-08 | 3.884e-10 | 1.7574e-08 | 1.506e-08 | 7.7405e-10 | 1.8399e-09 | 8.6472e-10 | 5.502e-11 | 69704.734
159728.375 | 1.219e-08 | 1.6092e-08 | 3.9081e-10 | 1.7658e-08 | 1.5113e-08 | 7.7047e-10 | 1.8425e-09 | 8.7193e-10 | 5.6229e-11 | 69716.906
159740.547 | 1.2145e-08 | 1.6194e-08 | 3.8999e-10 | 1.7723e-08 | 1.5099e-08 | 7.8159e-10 | 1.8485e-09 | 8.7162e-10 | 5.5863e-11 | 69729.078
159752.703 | 1.2282e-08 | 1.6164e-08 | 3.9178e-10 | 1.773e-08 | 1.5201e-08 | 7.7991e-10 | 1.8358e-09 | 8.6198e-10 | 5.5976e-11 | 69741.234
159764.875 | 1.2151e-08 | 1.6133e-08 | 3.9376e-10 | 1.7887e-08 | 1.5192e-08 | 7.8767e-10 | 1.8557e-09 | 8.7207e-10 | 5.6193e-11 | 69753.406
159777.047 | 1.24e-08 | 1.619e-08 | 3.9463e-10 | 1.78e-08 | 1.5113e-08 | 7.7939e-10 | 1.8661e-09 | 8.806e-10 | 5.5788e-11 | 69765.578
159789.219 | 1.2278e-08 | 1.6162e-08 | 3.8944e-10 | 1.779e-08 | 1.5122e-08 | 7.8061e-10 | 1.8583e-09 | 8.6096e-10 | 5.5722e-11 | 69777.75
159801.375 | 1.2118e-08 | 1.6175e-08 | 3.8831e-10 | 1.7401e-08 | 1.4948e-08 | 7.7912e-10 | 1.8337e-09 | 8.5385e-10 | 5.5367e-11 | 69789.906
159813.547 | 1.215e-08 | 1.5999e-08 | 3.8639e-10 | 1.7495e-08 | 1.494e-08 | 7.7748e-10 | 1.8523e-09 | 8.7034e-10 | 5.5931e-11 | 69802.078
159825.719 | 1.2259e-08 | 1.613e-08 | 3.8756e-10 | 1.7572e-08 | 1.5135e-08 | 7.8055e-10 | 1.8607e-09 | 8.6752e-10 | 5.594e-11 | 69814.25
159837.875 | 1.2109e-08 | 1.6071e-08 | 3.9313e-10 | 1.7639e-08 | 1.5222e-08 | 7.7802e-10 | 1.8458e-09 | 8.6116e-10 | 5.5681e-11 | 69826.406
159850.047 | 1.2236e-08 | 1.6224e-08 | 3.9455e-10 | 1.7681e-08 | 1.4928e-08 | 7.7609e-10 | 1.8591e-09 | 8.6825e-10 | 5.5969e-11 | 69838.578
159862.219 | 1.2201e-08 | 1.6098e-08 | 3.9163e-10 | 1.7757e-08 | 1.5104e-08 | 7.7731e-10 | 1.8559e-09 | 8.6449e-10 | 5.6466e-11 | 69850.75
159874.375 | 1.2122e-08 | 1.6187e-08 | 3.904e-10 | 1.7688e-08 | 1.4914e-08 | 7.7808e-10 | 1.8451e-09 | 8.5755e-10 | 5.5894e-11 | 69862.906
159886.547 | 1.2169e-08 | 1.6226e-08 | 3.899e-10 | 1.7543e-08 | 1.4885e-08 | 7.7705e-10 | 1.8553e-09 | 8.6599e-10 | 5.6218e-11 | 69875.078
159898.719 | 1.2232e-08 | 1.6002e-08 | 3.8561e-10 | 1.773e-08 | 1.4952e-08 | 7.7716e-10 | 1.8452e-09 | 8.7072e-10 | 5.5885e-11 | 69887.25
159910.875 | 1.2219e-08 | 1.5847e-08 | 3.8355e-10 | 1.7629e-08 | 1.5052e-08 | 7.7285e-10 | 1.8295e-09 | 8.6051e-10 | 5.5068e-11 | 69899.406
159923.047 | 1.2104e-08 | 1.6019e-08 | 3.8963e-10 | 1.7554e-08 | 1.5067e-08 | 7.7276e-10 | 1.8261e-09 | 8.5063e-10 | 5.5071e-11 | 69911.578
159935.219 | 1.225e-08 | 1.5971e-08 | 3.9134e-10 | 1.7583e-08 | 1.4991e-08 | 7.7023e-10 | 1.8296e-09 | 8.675e-10 | 5.5374e-11 | 69923.75
159947.375 | 1.2239e-08 | 1.6027e-08 | 3.926e-10 | 1.7687e-08 | 1.5196e-08 | 7.6879e-10 | 1.8296e-09 | 8.5448e-10 | 5.5778e-11 | 69935.906
159959.547 | 1.2331e-08 | 1.6102e-08 | 3.9222e-10 | 1.7481e-08 | 1.5068e-08 | 7.7868e-10 | 1.8298e-09 | 8.622e-10 | 5.641e-11 | 69948.078
159971.719 | 1.219e-08 | 1.606e-08 | 3.9411e-10 | 1.7601e-08 | 1.5081e-08 | 7.7747e-10 | 1.8476e-09 | 8.6006e-10 | 5.6167e-11 | 69960.25
159983.891 | 1.2112e-08 | 1.5931e-08 | 3.945e-10 | 1.7618e-08 | 1.5114e-08 | 7.7487e-10 | 1.8523e-09 | 8.6593e-10 | 5.5983e-11 | 69972.422
159996.047 | 1.225e-08 | 1.6179e-08 | 3.9512e-10 | 1.7574e-08 | 1.5335e-08 | 7.8038e-10 | 1.8441e-09 | 8.6816e-10 | 5.6912e-11 | 69984.578
160008.219 | 1.2218e-08 | 1.6068e-08 | 3.937e-10 | 1.7727e-08 | 1.5198e-08 | 7.7402e-10 | 1.8489e-09 | 8.6476e-10 | 5.6515e-11 | 69996.75
160020.391 | 1.2267e-08 | 1.6183e-08 | 3.9501e-10 | 1.7765e-08 | 1.5038e-08 | 7.7123e-10 | 1.8411e-09 | 8.6404e-10 | 5.5703e-11 | 70008.922
160032.547 | 1.2107e-08 | 1.6161e-08 | 3.9264e-10 | 1.7562e-08 | 1.5035e-08 | 7.7222e-10 | 1.8445e-09 | 8.6575e-10 | 5.5824e-11 | 70021.078
160044.719 | 1.2241e-08 | 1.6148e-08 | 3.9402e-10 | 1.7733e-08 | 1.5169e-08 | 7.7618e-10 | 1.8449e-09 | 8.6307e-10 | 5.561e-11 | 70033.25
160056.891 | 1.2264e-08 | 1.6054e-08 | 3.9247e-10 | 1.761e-08 | 1.5002e-08 | 7.7953e-10 | 1.8518e-09 | 8.6673e-10 | 5.6508e-11 | 70045.422
160069.047 | 1.1968e-08 | 1.5979e-08 | 3.9436e-10 | 1.7528e-08 | 1.51e-08 | 7.7028e-10 | 1.8215e-09 | 8.6149e-10 | 5.5929e-11 | 70057.578
160081.219 | 1.2191e-08 | 1.6232e-08 | 3.9145e-10 | 1.778e-08 | 1.495e-08 | 7.721e-10 | 1.8315e-09 | 8.5447e-10 | 5.6004e-11 | 70069.75
160093.391 | 1.2324e-08 | 1.6195e-08 | 3.9611e-10 | 1.7639e-08 | 1.5167e-08 | 7.816e-10 | 1.8446e-09 | 8.628e-10 | 5.5991e-11 | 70081.922
160105.547 | 1.2248e-08 | 1.6289e-08 | 3.9941e-10 | 1.7708e-08 | 1.5181e-08 | 7.7791e-10 | 1.843e-09 | 8.6332e-10 | 5.7317e-11 | 70094.078
160117.719 | 1.216e-08 | 1.6072e-08 | 3.9784e-10 | 1.7683e-08 | 1.5191e-08 | 7.7816e-10 | 1.8459e-09 | 8.63e-10 | 5.5736e-11 | 70106.25
160129.891 | 1.213e-08 | 1.6079e-08 | 3.9626e-10 | 1.7676e-08 | 1.5271e-08 | 7.755e-10 | 1.8347e-09 | 8.6443e-10 | 5.6784e-11 | 70118.422
160142.047 | 1.2307e-08 | 1.6201e-08 | 3.9364e-10 | 1.7652e-08 | 1.5076e-08 | 7.795e-10 | 1.8532e-09 | 8.5919e-10 | 5.5816e-11 | 70130.578
160154.219 | 1.2211e-08 | 1.6199e-08 | 3.9889e-10 | 1.7611e-08 | 1.5107e-08 | 7.8562e-10 | 1.849e-09 | 8.5661e-10 | 5.6445e-11 | 70142.75
160166.391 | 1.2272e-08 | 1.6106e-08 | 3.9163e-10 | 1.7656e-08 | 1.4953e-08 | 7.7956e-10 | 1.8325e-09 | 8.6621e-10 | 5.6656e-11 | 70154.922
160178.563 | 1.2421e-08 | 1.6054e-08 | 4.0003e-10 | 1.766e-08 | 1.5117e-08 | 7.8374e-10 | 1.864e-09 | 8.5549e-10 | 5.6498e-11 | 70167.094
160190.719 | 1.2178e-08 | 1.6293e-08 | 3.9926e-10 | 1.7705e-08 | 1.5216e-08 | 7.7461e-10 | 1.8348e-09 | 8.6892e-10 | 5.6016e-11 | 70179.25
160202.891 | 1.2224e-08 | 1.6105e-08 | 3.9689e-10 | 1.7689e-08 | 1.5232e-08 | 7.7649e-10 | 1.8434e-09 | 8.6352e-10 | 5.6087e-11 | 70191.422
160215.063 | 1.211e-08 | 1.6215e-08 | 3.9387e-10 | 1.7704e-08 | 1.5105e-08 | 7.6865e-10 | 1.8349e-09 | 8.6492e-10 | 5.6241e-11 | 70203.594
160227.219 | 1.2529e-08 | 1.6119e-08 | 3.9265e-10 | 1.7881e-08 | 1.5296e-08 | 7.8538e-10 | 1.8339e-09 | 8.6177e-10 | 5.6641e-11 | 70215.75
160239.391 | 1.2304e-08 | 1.6101e-08 | 3.9656e-10 | 1.7673e-08 | 1.5185e-08 | 7.7768e-10 | 1.8321e-09 | 8.6902e-10 | 5.5922e-11 | 70227.922
160251.563 | 1.2317e-08 | 1.6222e-08 | 4.0132e-10 | 1.7855e-08 | 1.5402e-08 | 7.7064e-10 | 1.8417e-09 | 8.7035e-10 | 5.6042e-11 | 70240.094
160263.719 | 1.2406e-08 | 1.6206e-08 | 3.9844e-10 | 1.7729e-08 | 1.4989e-08 | 7.8089e-10 | 1.8405e-09 | 8.7198e-10 | 5.73e-11 | 70252.25
160275.891 | 1.2298e-08 | 1.624e-08 | 3.9461e-10 | 1.7714e-08 | 1.5348e-08 | 7.8334e-10 | 1.8436e-09 | 8.696e-10 | 5.6776e-11 | 70264.422
160288.063 | 1.2299e-08 | 1.6272e-08 | 4.001e-10 | 1.7841e-08 | 1.5165e-08 | 7.759e-10 | 1.8545e-09 | 8.7046e-10 | 5.7136e-11 | 70276.594
160300.219 | 1.2666e-08 | 1.6108e-08 | 3.9143e-10 | 1.782e-08 | 1.5144e-08 | 7.868e-10 | 1.8364e-09 | 8.6602e-10 | 5.698e-11 | 70288.75
160312.391 | 1.234e-08 | 1.6297e-08 | 3.9507e-10 | 1.7582e-08 | 1.5271e-08 | 7.7939e-10 | 1.8361e-09 | 8.6396e-10 | 5.5628e-11 | 70300.922
160324.563 | 1.2321e-08 | 1.5975e-08 | 3.9677e-10 | 1.7552e-08 | 1.498e-08 | 7.7566e-10 | 1.8323e-09 | 8.6403e-10 | 5.6227e-11 | 70313.094
160336.719 | 1.2242e-08 | 1.5792e-08 | 3.9188e-10 | 1.7413e-08 | 1.4924e-08 | 7.7099e-10 | 1.8176e-09 | 8.4992e-10 | 5.5563e-11 | 70325.25
160348.891 | 1.217e-08 | 1.5977e-08 | 3.9384e-10 | 1.7669e-08 | 1.5048e-08 | 7.6921e-10 | 1.8318e-09 | 8.5469e-10 | 5.6134e-11 | 70337.422
160361.063 | 1.2262e-08 | 1.5979e-08 | 3.8956e-10 | 1.7622e-08 | 1.4996e-08 | 7.7501e-10 | 1.8362e-09 | 8.6155e-10 | 5.571e-11 | 70349.594
160373.234 | 1.2138e-08 | 1.6099e-08 | 3.9146e-10 | 1.7399e-08 | 1.5098e-08 | 7.7943e-10 | 1.844e-09 | 8.5942e-10 | 5.5535e-11 | 70361.765
160385.391 | 1.2214e-08 | 1.5837e-08 | 3.8957e-10 | 1.7672e-08 | 1.524e-08 | 7.7463e-10 | 1.827e-09 | 8.5037e-10 | 5.5938e-11 | 70373.922
160397.563 | 1.2047e-08 | 1.6189e-08 | 3.8852e-10 | 1.7487e-08 | 1.497e-08 | 7.6721e-10 | 1.8204e-09 | 8.5072e-10 | 5.5991e-11 | 70386.094
160409.734 | 1.2386e-08 | 1.6001e-08 | 3.9068e-10 | 1.7639e-08 | 1.5262e-08 | 7.714e-10 | 1.8379e-09 | 8.6384e-10 | 5.5928e-11 | 70398.265
160421.891 | 1.2145e-08 | 1.6008e-08 | 3.938e-10 | 1.7529e-08 | 1.5154e-08 | 7.715e-10 | 1.8266e-09 | 8.6265e-10 | 5.6265e-11 | 70410.422
160434.063 | 1.2278e-08 | 1.6089e-08 | 3.8983e-10 | 1.7644e-08 | 1.5138e-08 | 7.6998e-10 | 1.8618e-09 | 8.579e-10 | 5.6082e-11 | 70422.594
160446.234 | 1.2254e-08 | 1.6107e-08 | 3.94e-10 | 1.7466e-08 | 1.4961e-08 | 7.7073e-10 | 1.8372e-09 | 8.5603e-10 | 5.6163e-11 | 70434.765
160458.391 | 1.2213e-08 | 1.5937e-08 | 3.9033e-10 | 1.77e-08 | 1.5127e-08 | 7.8131e-10 | 1.8304e-09 | 8.6054e-10 | 5.571e-11 | 70446.922
160470.563 | 1.2222e-08 | 1.6053e-08 | 3.928e-10 | 1.761e-08 | 1.5107e-08 | 7.7028e-10 | 1.8369e-09 | 8.6124e-10 | 5.6246e-11 | 70459.094
160482.734 | 1.2142e-08 | 1.6066e-08 | 3.9298e-10 | 1.764e-08 | 1.5095e-08 | 7.7615e-10 | 1.8459e-09 | 8.602e-10 | 5.6374e-11 | 70471.265
160494.891 | 1.2136e-08 | 1.6244e-08 | 3.9078e-10 | 1.7738e-08 | 1.5156e-08 | 7.8278e-10 | 1.8268e-09 | 8.5845e-10 | 5.6733e-11 | 70483.422
160507.063 | 1.2247e-08 | 1.6227e-08 | 3.9101e-10 | 1.7775e-08 | 1.5127e-08 | 7.7965e-10 | 1.8518e-09 | 8.718e-10 | 5.5568e-11 | 70495.594
160519.234 | 1.2116e-08 | 1.6201e-08 | 3.8803e-10 | 1.7494e-08 | 1.5206e-08 | 7.7439e-10 | 1.8445e-09 | 8.6249e-10 | 5.6286e-11 | 70507.765
160531.391 | 1.2245e-08 | 1.6123e-08 | 3.8618e-10 | 1.7723e-08 | 1.5085e-08 | 7.7865e-10 | 1.8377e-09 | 8.5931e-10 | 5.6173e-11 | 70519.922
160543.563 | 1.2201e-08 | 1.6451e-08 | 3.8842e-10 | 1.7757e-08 | 1.5009e-08 | 7.8305e-10 | 1.8447e-09 | 8.7134e-10 | 5.6071e-11 | 70532.094
160555.734 | 1.2453e-08 | 1.636e-08 | 3.872e-10 | 1.7614e-08 | 1.4832e-08 | 7.7358e-10 | 1.8392e-09 | 8.6855e-10 | 5.5487e-11 | 70544.265
160567.906 | 1.2049e-08 | 1.6073e-08 | 3.9041e-10 | 1.7577e-08 | 1.512e-08 | 7.8145e-10 | 1.8349e-09 | 8.5935e-10 | 5.5891e-11 | 70556.437
160580.063 | 1.2066e-08 | 1.5979e-08 | 3.8928e-10 | 1.7791e-08 | 1.5127e-08 | 7.7493e-10 | 1.8255e-09 | 8.594e-10 | 5.5229e-11 | 70568.594
160592.234 | 1.2162e-08 | 1.6078e-08 | 3.8305e-10 | 1.7362e-08 | 1.5009e-08 | 7.6881e-10 | 1.8405e-09 | 8.5905e-10 | 5.6155e-11 | 70580.765
160604.406 | 1.2149e-08 | 1.5993e-08 | 3.8872e-10 | 1.7476e-08 | 1.4875e-08 | 7.695e-10 | 1.8136e-09 | 8.5487e-10 | 5.5377e-11 | 70592.937
160616.563 | 1.2171e-08 | 1.6016e-08 | 3.9252e-10 | 1.7664e-08 | 1.5172e-08 | 7.8277e-10 | 1.8626e-09 | 8.6285e-10 | 5.6126e-11 | 70605.094
160628.734 | 1.2246e-08 | 1.5896e-08 | 3.9581e-10 | 1.7685e-08 | 1.5015e-08 | 7.8021e-10 | 1.839e-09 | 8.6002e-10 | 5.5774e-11 | 70617.265
160640.906 | 1.2242e-08 | 1.6184e-08 | 3.9571e-10 | 1.7684e-08 | 1.5026e-08 | 7.815e-10 | 1.8411e-09 | 8.6371e-10 | 5.5807e-11 | 70629.437
160653.063 | 1.2049e-08 | 1.6085e-08 | 3.9639e-10 | 1.7784e-08 | 1.5096e-08 | 7.7386e-10 | 1.8342e-09 | 8.7346e-10 | 5.6377e-11 | 70641.594
160665.234 | 1.207e-08 | 1.6112e-08 | 3.9557e-10 | 1.7595e-08 | 1.5103e-08 | 7.8087e-10 | 1.8623e-09 | 8.5987e-10 | 5.6617e-11 | 70653.765
160677.406 | 1.2167e-08 | 1.6206e-08 | 3.9185e-10 | 1.7744e-08 | 1.5088e-08 | 7.7763e-10 | 1.8368e-09 | 8.5456e-10 | 5.5935e-11 | 70665.937
160689.563 | 1.2163e-08 | 1.5758e-08 | 3.917e-10 | 1.7905e-08 | 1.5143e-08 | 7.7288e-10 | 1.8397e-09 | 8.6804e-10 | 5.6017e-11 | 70678.094
160701.734 | 1.2333e-08 | 1.5977e-08 | 3.9291e-10 | 1.7501e-08 | 1.4948e-08 | 7.7412e-10 | 1.8054e-09 | 8.564e-10 | 5.5762e-11 | 70690.265
160713.906 | 1.21e-08 | 1.5813e-08 | 3.9142e-10 | 1.7539e-08 | 1.514e-08 | 7.7711e-10 | 1.8395e-09 | 8.6563e-10 | 5.5544e-11 | 70702.437
160726.063 | 1.2266e-08 | 1.5969e-08 | 3.9274e-10 | 1.7496e-08 | 1.5014e-08 | 7.7244e-10 | 1.832e-09 | 8.6155e-10 | 5.5847e-11 | 70714.594
160738.234 | 1.2303e-08 | 1.604e-08 | 3.9845e-10 | 1.768e-08 | 1.517e-08 | 7.8014e-10 | 1.827e-09 | 8.6245e-10 | 5.6663e-11 | 70726.765
160750.406 | 1.2132e-08 | 1.6155e-08 | 4.0025e-10 | 1.8067e-08 | 1.4901e-08 | 7.7712e-10 | 1.8289e-09 | 8.6221e-10 | 5.6247e-11 | 70738.937
160762.578 | 1.2281e-08 | 1.6118e-08 | 3.9459e-10 | 1.7586e-08 | 1.5173e-08 | 7.7518e-10 | 1.8533e-09 | 8.6855e-10 | 5.6621e-11 | 70751.109
160774.734 | 1.2264e-08 | 1.6069e-08 | 3.9415e-10 | 1.7721e-08 | 1.5073e-08 | 7.8389e-10 | 1.8605e-09 | 8.6624e-10 | 5.5551e-11 | 70763.265
160786.906 | 1.2169e-08 | 1.6048e-08 | 3.9236e-10 | 1.7629e-08 | 1.5032e-08 | 7.7132e-10 | 1.8386e-09 | 8.6562e-10 | 5.5629e-11 | 70775.437
160799.078 | 1.2156e-08 | 1.6047e-08 | 3.9149e-10 | 1.7584e-08 | 1.4991e-08 | 7.7163e-10 | 1.8431e-09 | 8.6371e-10 | 5.5099e-11 | 70787.609
160811.234 | 1.2165e-08 | 1.6013e-08 | 3.9135e-10 | 1.7528e-08 | 1.4832e-08 | 7.7873e-10 | 1.8486e-09 | 8.5919e-10 | 5.6275e-11 | 70799.765
160823.406 | 1.2156e-08 | 1.6003e-08 | 3.9246e-10 | 1.7777e-08 | 1.4981e-08 | 7.7873e-10 | 1.8584e-09 | 8.6709e-10 | 5.5885e-11 | 70811.937
160835.578 | 1.2163e-08 | 1.6151e-08 | 3.9559e-10 | 1.7614e-08 | 1.5088e-08 | 7.7751e-10 | 1.8477e-09 | 8.7101e-10 | 5.5179e-11 | 70824.109
160847.734 | 1.2267e-08 | 1.6211e-08 | 3.9261e-10 | 1.7639e-08 | 1.4942e-08 | 7.7207e-10 | 1.8523e-09 | 8.5891e-10 | 5.5996e-11 | 70836.265
160859.906 | 1.2212e-08 | 1.6001e-08 | 3.9761e-10 | 1.7864e-08 | 1.5052e-08 | 7.7251e-10 | 1.856e-09 | 8.544e-10 | 5.5284e-11 | 70848.437
160872.078 | 1.2015e-08 | 1.6154e-08 | 3.8723e-10 | 1.765e-08 | 1.4903e-08 | 7.7321e-10 | 1.8216e-09 | 8.5575e-10 | 5.5983e-11 | 70860.609
160884.234 | 1.2062e-08 | 1.6018e-08 | 3.8993e-10 | 1.7688e-08 | 1.5e-08 | 7.7053e-10 | 1.8389e-09 | 8.6106e-10 | 5.6437e-11 | 70872.765
160896.406 | 1.2142e-08 | 1.5939e-08 | 3.8867e-10 | 1.7605e-08 | 1.4884e-08 | 7.6724e-10 | 1.8303e-09 | 8.5815e-10 | 5.5036e-11 | 70884.937
160908.578 | 1.1968e-08 | 1.586e-08 | 3.8425e-10 | 1.7567e-08 | 1.4798e-08 | 7.6269e-10 | 1.8319e-09 | 8.6466e-10 | 5.5616e-11 | 70897.109
160920.734 | 1.2402e-08 | 1.6066e-08 | 3.9209e-10 | 1.7802e-08 | 1.4955e-08 | 7.711e-10 | 1.8447e-09 | 8.5743e-10 | 5.6322e-11 | 70909.265
160932.906 | 1.2301e-08 | 1.5866e-08 | 3.8711e-10 | 1.7744e-08 | 1.4856e-08 | 7.8175e-10 | 1.8086e-09 | 8.5487e-10 | 5.543e-11 | 70921.437
160945.078 | 1.2249e-08 | 1.5883e-08 | 3.9014e-10 | 1.7456e-08 | 1.5055e-08 | 7.7534e-10 | 1.8541e-09 | 8.6551e-10 | 5.656e-11 | 70933.609
160957.25 | 1.2135e-08 | 1.6164e-08 | 3.9501e-10 | 1.7864e-08 | 1.5012e-08 | 7.693e-10 | 1.8538e-09 | 8.6766e-10 | 5.6361e-11 | 70945.781
160969.406 | 1.2171e-08 | 1.5969e-08 | 3.937e-10 | 1.7631e-08 | 1.5074e-08 | 7.7397e-10 | 1.8297e-09 | 8.6678e-10 | 5.6126e-11 | 70957.937
160981.578 | 1.2131e-08 | 1.5984e-08 | 3.9899e-10 | 1.7598e-08 | 1.4881e-08 | 7.6876e-10 | 1.8362e-09 | 8.6896e-10 | 5.6034e-11 | 70970.109
160993.75 | 1.2171e-08 | 1.5957e-08 | 3.9289e-10 | 1.7675e-08 | 1.5111e-08 | 7.7045e-10 | 1.8253e-09 | 8.583e-10 | 5.5908e-11 | 70982.281
161005.906 | 1.2041e-08 | 1.6156e-08 | 3.8869e-10 | 1.7982e-08 | 1.5096e-08 | 7.6939e-10 | 1.821e-09 | 8.5542e-10 | 5.5568e-11 | 70994.437
161018.078 | 1.2111e-08 | 1.6009e-08 | 3.8967e-10 | 1.7504e-08 | 1.4944e-08 | 7.7523e-10 | 1.8545e-09 | 8.7326e-10 | 5.6066e-11 | 71006.609
161030.25 | 1.2115e-08 | 1.626e-08 | 3.935e-10 | 1.7772e-08 | 1.4968e-08 | 7.7694e-10 | 1.8444e-09 | 8.7018e-10 | 5.6606e-11 | 71018.781
161042.406 | 1.2243e-08 | 1.6142e-08 | 3.9604e-10 | 1.7791e-08 | 1.5145e-08 | 7.782e-10 | 1.8514e-09 | 8.6392e-10 | 5.6626e-11 | 71030.937
161054.578 | 1.2204e-08 | 1.5984e-08 | 3.9615e-10 | 1.7711e-08 | 1.4985e-08 | 7.7441e-10 | 1.8481e-09 | 8.6186e-10 | 5.6176e-11 | 71043.109
161066.75 | 1.2227e-08 | 1.6239e-08 | 3.9763e-10 | 1.7951e-08 | 1.5023e-08 | 7.8539e-10 | 1.8426e-09 | 8.6284e-10 | 5.6694e-11 | 71055.281
161078.906 | 1.2267e-08 | 1.6128e-08 | 3.9453e-10 | 1.7684e-08 | 1.5026e-08 | 7.7254e-10 | 1.8429e-09 | 8.601e-10 | 5.6149e-11 | 71067.437
161091.078 | 1.2141e-08 | 1.6081e-08 | 3.9039e-10 | 1.7555e-08 | 1.5039e-08 | 7.8068e-10 | 1.8213e-09 | 8.6479e-10 | 5.5955e-11 | 71079.609
161103.25 | 1.2393e-08 | 1.6048e-08 | 3.926e-10 | 1.7643e-08 | 1.4991e-08 | 7.688e-10 | 1.8359e-09 | 8.6977e-10 | 5.5481e-11 | 71091.781
161115.406 | 1.2051e-08 | 1.5999e-08 | 3.9641e-10 | 1.7835e-08 | 1.511e-08 | 7.7714e-10 | 1.8409e-09 | 8.5753e-10 | 5.5878e-11 | 71103.937
161127.578 | 1.2326e-08 | 1.6135e-08 | 3.9655e-10 | 1.7659e-08 | 1.5045e-08 | 7.7637e-10 | 1.8586e-09 | 8.6574e-10 | 5.6663e-11 | 71116.109
161139.75 | 1.2278e-08 | 1.61e-08 | 3.9448e-10 | 1.7763e-08 | 1.4989e-08 | 7.7528e-10 | 1.862e-09 | 8.6553e-10 | 5.5834e-11 | 71128.281
161151.922 | 1.2165e-08 | 1.6339e-08 | 3.928e-10 | 1.7764e-08 | 1.5063e-08 | 7.7443e-10 | 1.8447e-09 | 8.6922e-10 | 5.585e-11 | 71140.453
161164.078 | 1.2214e-08 | 1.6092e-08 | 3.95e-10 | 1.7653e-08 | 1.4978e-08 | 7.7732e-10 | 1.8372e-09 | 8.7379e-10 | 5.5474e-11 | 71152.609
161176.25 | 1.2094e-08 | 1.6075e-08 | 3.8824e-10 | 1.767e-08 | 1.5059e-08 | 7.7748e-10 | 1.8455e-09 | 8.6459e-10 | 5.5907e-11 | 71164.781
161188.422 | 1.2197e-08 | 1.6015e-08 | 3.9286e-10 | 1.7767e-08 | 1.4971e-08 | 7.7895e-10 | 1.8315e-09 | 8.5405e-10 | 5.5893e-11 | 71176.953
161200.578 | 1.217e-08 | 1.6085e-08 | 3.9308e-10 | 1.7755e-08 | 1.5014e-08 | 7.7828e-10 | 1.8421e-09 | 8.6332e-10 | 5.5549e-11 | 71189.109
161212.75 | 1.2338e-08 | 1.6001e-08 | 3.9801e-10 | 1.7805e-08 | 1.5222e-08 | 7.7902e-10 | 1.8585e-09 | 8.7434e-10 | 5.7222e-11 | 71201.281
161224.922 | 1.2331e-08 | 1.63e-08 | 4.0134e-10 | 1.7929e-08 | 1.5071e-08 | 7.8582e-10 | 1.8604e-09 | 8.7445e-10 | 5.6677e-11 | 71213.453
161237.078 | 1.231e-08 | 1.6253e-08 | 4.08e-10 | 1.8039e-08 | 1.5194e-08 | 7.7742e-10 | 1.8657e-09 | 8.7013e-10 | 5.6865e-11 | 71225.609
161249.25 | 1.2308e-08 | 1.6214e-08 | 3.9869e-10 | 1.7948e-08 | 1.5245e-08 | 7.8675e-10 | 1.8751e-09 | 8.6968e-10 | 5.6635e-11 | 71237.781
161261.422 | 1.2363e-08 | 1.62e-08 | 4.0555e-10 | 1.7675e-08 | 1.5309e-08 | 7.8606e-10 | 1.8593e-09 | 8.6923e-10 | 5.6926e-11 | 71249.953
161273.578 | 1.2303e-08 | 1.6123e-08 | 4.0061e-10 | 1.8036e-08 | 1.5179e-08 | 7.7488e-10 | 1.8527e-09 | 8.7661e-10 | 5.6438e-11 | 71262.109
161285.75 | 1.2275e-08 | 1.6301e-08 | 3.984e-10 | 1.776e-08 | 1.5221e-08 | 7.853e-10 | 1.8335e-09 | 8.7162e-10 | 5.6984e-11 | 71274.281
161297.922 | 1.2236e-08 | 1.6109e-08 | 3.9653e-10 | 1.8099e-08 | 1.5e-08 | 7.7803e-10 | 1.8449e-09 | 8.646e-10 | 5.5664e-11 | 71286.453
161310.094 | 1.2465e-08 | 1.6067e-08 | 3.9759e-10 | 1.7746e-08 | 1.5154e-08 | 7.7366e-10 | 1.8597e-09 | 8.6625e-10 | 5.6228e-11 | 71298.625
161322.25 | 1.2306e-08 | 1.6042e-08 | 3.9678e-10 | 1.7805e-08 | 1.509e-08 | 7.8688e-10 | 1.8389e-09 | 8.5776e-10 | 5.5573e-11 | 71310.781
161334.422 | 1.2212e-08 | 1.6097e-08 | 3.9513e-10 | 1.7471e-08 | 1.4928e-08 | 7.651e-10 | 1.8272e-09 | 8.6564e-10 | 5.5649e-11 | 71322.953
161346.594 | 1.212e-08 | 1.5894e-08 | 3.9175e-10 | 1.7513e-08 | 1.5008e-08 | 7.7192e-10 | 1.8439e-09 | 8.581e-10 | 5.5821e-11 | 71335.125
161358.75 | 1.2217e-08 | 1.5838e-08 | 3.9386e-10 | 1.7551e-08 | 1.5073e-08 | 7.7641e-10 | 1.8392e-09 | 8.5777e-10 | 5.5289e-11 | 71347.281
161370.922 | 1.203e-08 | 1.5831e-08 | 3.8862e-10 | 1.7727e-08 | 1.5227e-08 | 7.7196e-10 | 1.8469e-09 | 8.6169e-10 | 5.6327e-11 | 71359.453
161383.094 | 1.2065e-08 | 1.6024e-08 | 3.951e-10 | 1.7801e-08 | 1.5171e-08 | 7.686e-10 | 1.8312e-09 | 8.4954e-10 | 5.5198e-11 | 71371.625
161395.25 | 1.2218e-08 | 1.6011e-08 | 3.8644e-10 | 1.763e-08 | 1.4996e-08 | 7.6408e-10 | 1.8286e-09 | 8.4764e-10 | 5.4608e-11 | 71383.781
161407.422 | 1.2018e-08 | 1.5926e-08 | 3.8866e-10 | 1.7453e-08 | 1.5124e-08 | 7.6997e-10 | 1.8257e-09 | 8.5107e-10 | 5.5956e-11 | 71395.953
161419.594 | 1.1955e-08 | 1.592e-08 | 3.8855e-10 | 1.7409e-08 | 1.5041e-08 | 7.7645e-10 | 1.825e-09 | 8.545e-10 | 5.4726e-11 | 71408.125
161431.75 | 1.2087e-08 | 1.5986e-08 | 3.9118e-10 | 1.7491e-08 | 1.5056e-08 | 7.6862e-10 | 1.8373e-09 | 8.4754e-10 | 5.5225e-11 | 71420.281
161443.922 | 1.2119e-08 | 1.6075e-08 | 3.8815e-10 | 1.7683e-08 | 1.5118e-08 | 7.6671e-10 | 1.8124e-09 | 8.5788e-10 | 5.5186e-11 | 71432.453
161456.094 | 1.2107e-08 | 1.5813e-08 | 3.881e-10 | 1.7498e-08 | 1.4945e-08 | 7.79e-10 | 1.834e-09 | 8.454e-10 | 5.5164e-11 | 71444.625
161468.25 | 1.1941e-08 | 1.5838e-08 | 3.8852e-10 | 1.7705e-08 | 1.4861e-08 | 7.6849e-10 | 1.8155e-09 | 8.5735e-10 | 5.5025e-11 | 71456.781
161480.422 | 1.1981e-08 | 1.5953e-08 | 3.9117e-10 | 1.7547e-08 | 1.5075e-08 | 7.6704e-10 | 1.8404e-09 | 8.5906e-10 | 5.613e-11 | 71468.953
161492.594 | 1.212e-08 | 1.599e-08 | 3.9582e-10 | 1.7753e-08 | 1.5031e-08 | 7.7182e-10 | 1.8289e-09 | 8.5721e-10 | 5.5402e-11 | 71481.125
161504.766 | 1.2194e-08 | 1.6011e-08 | 3.9565e-10 | 1.7678e-08 | 1.497e-08 | 7.7802e-10 | 1.852e-09 | 8.6144e-10 | 5.5915e-11 | 71493.297
161516.922 | 1.2132e-08 | 1.6047e-08 | 3.9234e-10 | 1.753e-08 | 1.5143e-08 | 7.7654e-10 | 1.8371e-09 | 8.5882e-10 | 5.6331e-11 | 71505.453
161529.094 | 1.2197e-08 | 1.6057e-08 | 3.9076e-10 | 1.7597e-08 | 1.4995e-08 | 7.7367e-10 | 1.8299e-09 | 8.6025e-10 | 5.5928e-11 | 71517.625
161541.266 | 1.2174e-08 | 1.6101e-08 | 3.9412e-10 | 1.7771e-08 | 1.5251e-08 | 7.7052e-10 | 1.8251e-09 | 8.6271e-10 | 5.6559e-11 | 71529.797
161553.422 | 1.2173e-08 | 1.5931e-08 | 3.9233e-10 | 1.7621e-08 | 1.4985e-08 | 7.7085e-10 | 1.8426e-09 | 8.6371e-10 | 5.6681e-11 | 71541.953
161565.594 | 1.226e-08 | 1.5831e-08 | 3.8618e-10 | 1.7349e-08 | 1.4779e-08 | 7.6438e-10 | 1.8015e-09 | 8.6072e-10 | 5.5264e-11 | 71554.125
161577.766 | 1.2173e-08 | 1.5798e-08 | 3.8497e-10 | 1.7419e-08 | 1.5028e-08 | 7.7313e-10 | 1.8053e-09 | 8.5566e-10 | 5.4975e-11 | 71566.297
161589.922 | 1.199e-08 | 1.5866e-08 | 3.8786e-10 | 1.7519e-08 | 1.4884e-08 | 7.5852e-10 | 1.8147e-09 | 8.3945e-10 | 5.5086e-11 | 71578.453
161602.094 | 1.2071e-08 | 1.5789e-08 | 3.9075e-10 | 1.7389e-08 | 1.4982e-08 | 7.6882e-10 | 1.8274e-09 | 8.6311e-10 | 5.4755e-11 | 71590.625
161614.266 | 1.2125e-08 | 1.5867e-08 | 3.8268e-10 | 1.7425e-08 | 1.4943e-08 | 7.6948e-10 | 1.801e-09 | 8.5485e-10 | 5.5617e-11 | 71602.797
161626.422 | 1.216e-08 | 1.5854e-08 | 3.8947e-10 | 1.7342e-08 | 1.4982e-08 | 7.695e-10 | 1.8418e-09 | 8.3758e-10 | 5.534e-11 | 71614.953
161638.594 | 1.2236e-08 | 1.5957e-08 | 3.9003e-10 | 1.7444e-08 | 1.5025e-08 | 7.7024e-10 | 1.813e-09 | 8.5479e-10 | 5.598e-11 | 71627.125
161650.766 | 1.2075e-08 | 1.5889e-08 | 3.9628e-10 | 1.7616e-08 | 1.4977e-08 | 7.6539e-10 | 1.8173e-09 | 8.5447e-10 | 5.6168e-11 | 71639.297
161662.922 | 1.2107e-08 | 1.5852e-08 | 3.9093e-10 | 1.7684e-08 | 1.4921e-08 | 7.7183e-10 | 1.8367e-09 | 8.5452e-10 | 5.5626e-11 | 71651.453
161675.094 | 1.2012e-08 | 1.5924e-08 | 3.8749e-10 | 1.7482e-08 | 1.5042e-08 | 7.6708e-10 | 1.8049e-09 | 8.5921e-10 | 5.5131e-11 | 71663.625
161687.266 | 1.2007e-08 | 1.5588e-08 | 3.8799e-10 | 1.7466e-08 | 1.4961e-08 | 7.689e-10 | 1.8088e-09 | 8.4923e-10 | 5.4508e-11 | 71675.797
161699.438 | 1.2038e-08 | 1.5649e-08 | 3.8977e-10 | 1.737e-08 | 1.4925e-08 | 7.6396e-10 | 1.8083e-09 | 8.5173e-10 | 5.4964e-11 | 71687.969
161711.594 | 1.2031e-08 | 1.5558e-08 | 3.8407e-10 | 1.7478e-08 | 1.4773e-08 | 7.6175e-10 | 1.8061e-09 | 8.5421e-10 | 5.4676e-11 | 71700.125
161723.766 | 1.187e-08 | 1.5651e-08 | 3.8643e-10 | 1.7181e-08 | 1.4778e-08 | 7.5651e-10 | 1.7957e-09 | 8.3974e-10 | 5.5006e-11 | 71712.297
161735.938 | 1.2053e-08 | 1.5716e-08 | 3.8572e-10 | 1.7389e-08 | 1.4947e-08 | 7.7114e-10 | 1.8176e-09 | 8.5506e-10 | 5.5976e-11 | 71724.469
161748.094 | 1.2158e-08 | 1.5787e-08 | 3.9359e-10 | 1.7554e-08 | 1.4987e-08 | 7.6559e-10 | 1.8306e-09 | 8.6556e-10 | 5.554e-11 | 71736.625
161760.266 | 1.2094e-08 | 1.589e-08 | 3.9594e-10 | 1.7483e-08 | 1.4834e-08 | 7.6266e-10 | 1.8197e-09 | 8.5417e-10 | 5.5761e-11 | 71748.797
161772.438 | 1.2103e-08 | 1.578e-08 | 3.9181e-10 | 1.7568e-08 | 1.4974e-08 | 7.6977e-10 | 1.8522e-09 | 8.6894e-10 | 5.5291e-11 | 71760.969
161784.594 | 1.2101e-08 | 1.5995e-08 | 3.9305e-10 | 1.7732e-08 | 1.5037e-08 | 7.6337e-10 | 1.8421e-09 | 8.5879e-10 | 5.5377e-11 | 71773.125
161796.766 | 1.2144e-08 | 1.6051e-08 | 3.95e-10 | 1.7617e-08 | 1.4866e-08 | 7.7104e-10 | 1.8245e-09 | 8.5817e-10 | 5.5148e-11 | 71785.297
161808.938 | 1.2016e-08 | 1.5895e-08 | 3.9408e-10 | 1.7635e-08 | 1.4939e-08 | 7.6277e-10 | 1.8278e-09 | 8.4055e-10 | 5.5403e-11 | 71797.469
161821.094 | 1.2046e-08 | 1.5861e-08 | 3.8688e-10 | 1.7454e-08 | 1.4852e-08 | 7.5788e-10 | 1.8117e-09 | 8.506e-10 | 5.495e-11 | 71809.625
161833.266 | 1.1935e-08 | 1.577e-08 | 3.8842e-10 | 1.7494e-08 | 1.4816e-08 | 7.6925e-10 | 1.8105e-09 | 8.3725e-10 | 5.4809e-11 | 71821.797
161845.438 | 1.1935e-08 | 1.561e-08 | 3.9306e-10 | 1.7426e-08 | 1.4898e-08 | 7.6436e-10 | 1.7924e-09 | 8.487e-10 | 5.477e-11 | 71833.969
161857.594 | 1.1978e-08 | 1.5689e-08 | 3.8797e-10 | 1.7622e-08 | 1.4789e-08 | 7.627e-10 | 1.8049e-09 | 8.4854e-10 | 5.5251e-11 | 71846.125
161869.766 | 1.1995e-08 | 1.5732e-08 | 3.909e-10 | 1.7473e-08 | 1.4906e-08 | 7.623e-10 | 1.8236e-09 | 8.5285e-10 | 5.5951e-11 | 71858.297
161881.938 | 1.2017e-08 | 1.5977e-08 | 3.9604e-10 | 1.7763e-08 | 1.5142e-08 | 7.6965e-10 | 1.8395e-09 | 8.5815e-10 | 5.6495e-11 | 71870.469
161894.109 | 1.2219e-08 | 1.5732e-08 | 3.9724e-10 | 1.7742e-08 | 1.4851e-08 | 7.6598e-10 | 1.8176e-09 | 8.4972e-10 | 5.6159e-11 | 71882.64
161906.266 | 1.21e-08 | 1.5744e-08 | 3.9477e-10 | 1.7652e-08 | 1.5056e-08 | 7.6325e-10 | 1.8185e-09 | 8.5459e-10 | 5.6421e-11 | 71894.797
161918.438 | 1.2066e-08 | 1.5693e-08 | 3.9699e-10 | 1.7635e-08 | 1.4862e-08 | 7.5893e-10 | 1.8328e-09 | 8.6163e-10 | 5.5656e-11 | 71906.969
161930.609 | 1.2109e-08 | 1.5922e-08 | 3.9491e-10 | 1.7683e-08 | 1.4973e-08 | 7.7043e-10 | 1.8385e-09 | 8.6252e-10 | 5.5444e-11 | 71919.14
161942.766 | 1.2259e-08 | 1.5877e-08 | 3.8861e-10 | 1.7573e-08 | 1.498e-08 | 7.7102e-10 | 1.8424e-09 | 8.5086e-10 | 5.6299e-11 | 71931.297
161954.938 | 1.2111e-08 | 1.5965e-08 | 3.9431e-10 | 1.7469e-08 | 1.4912e-08 | 7.6669e-10 | 1.8122e-09 | 8.5457e-10 | 5.4732e-11 | 71943.469
161967.109 | 1.2034e-08 | 1.5839e-08 | 3.8376e-10 | 1.7637e-08 | 1.4761e-08 | 7.6822e-10 | 1.8219e-09 | 8.5674e-10 | 5.4737e-11 | 71955.64
161979.266 | 1.2128e-08 | 1.5714e-08 | 3.8778e-10 | 1.7442e-08 | 1.4853e-08 | 7.6595e-10 | 1.8216e-09 | 8.5485e-10 | 5.5121e-11 | 71967.797
161991.438 | 1.2041e-08 | 1.5684e-08 | 3.9423e-10 | 1.7547e-08 | 1.4865e-08 | 7.6366e-10 | 1.8121e-09 | 8.5303e-10 | 5.5515e-11 | 71979.969
162003.609 | 1.1999e-08 | 1.5807e-08 | 3.9384e-10 | 1.7481e-08 | 1.4804e-08 | 7.6699e-10 | 1.8176e-09 | 8.548e-10 | 5.5288e-11 | 71992.14
162015.766 | 1.1981e-08 | 1.5691e-08 | 3.9066e-10 | 1.75e-08 | 1.4895e-08 | 7.6186e-10 | 1.8088e-09 | 8.4865e-10 | 5.4699e-11 | 72004.297
162027.938 | 1.2e-08 | 1.5809e-08 | 3.7894e-10 | 1.7488e-08 | 1.488e-08 | 7.555e-10 | 1.8082e-09 | 8.4718e-10 | 5.5228e-11 | 72016.469
162040.109 | 1.2001e-08 | 1.5693e-08 | 3.8131e-10 | 1.7473e-08 | 1.4786e-08 | 7.5885e-10 | 1.8068e-09 | 8.4383e-10 | 5.4704e-11 | 72028.64
162052.266 | 1.1991e-08 | 1.5849e-08 | 3.8232e-10 | 1.7323e-08 | 1.4824e-08 | 7.6362e-10 | 1.8271e-09 | 8.5157e-10 | 5.5246e-11 | 72040.797
162064.438 | 1.2009e-08 | 1.5689e-08 | 3.9064e-10 | 1.7423e-08 | 1.4886e-08 | 7.6005e-10 | 1.8136e-09 | 8.4804e-10 | 5.5188e-11 | 72052.969
162076.609 | 1.1965e-08 | 1.5454e-08 | 3.826e-10 | 1.7507e-08 | 1.4846e-08 | 7.4698e-10 | 1.8146e-09 | 8.6074e-10 | 5.4669e-11 | 72065.14
162088.781 | 1.1912e-08 | 1.5674e-08 | 3.9003e-10 | 1.7491e-08 | 1.4801e-08 | 7.6845e-10 | 1.8164e-09 | 8.4568e-10 | 5.5453e-11 | 72077.312
162100.938 | 1.1898e-08 | 1.5824e-08 | 3.8385e-10 | 1.7427e-08 | 1.4599e-08 | 7.547e-10 | 1.8353e-09 | 8.4354e-10 | 5.4457e-11 | 72089.469
162113.109 | 1.1966e-08 | 1.5675e-08 | 3.8009e-10 | 1.7305e-08 | 1.4845e-08 | 7.607e-10 | 1.8083e-09 | 8.4174e-10 | 5.4629e-11 | 72101.64
162125.281 | 1.1962e-08 | 1.5534e-08 | 3.8252e-10 | 1.7341e-08 | 1.4806e-08 | 7.5574e-10 | 1.8111e-09 | 8.4468e-10 | 5.5027e-11 | 72113.812
162137.438 | 1.1794e-08 | 1.5685e-08 | 3.8844e-10 | 1.7267e-08 | 1.4681e-08 | 7.5529e-10 | 1.7998e-09 | 8.5791e-10 | 5.4678e-11 | 72125.969
162149.609 | 1.1846e-08 | 1.5644e-08 | 3.8559e-10 | 1.7529e-08 | 1.4919e-08 | 7.6757e-10 | 1.8223e-09 | 8.5367e-10 | 5.4656e-11 | 72138.14
162161.781 | 1.1976e-08 | 1.5625e-08 | 3.8357e-10 | 1.7411e-08 | 1.4635e-08 | 7.5953e-10 | 1.839e-09 | 8.5258e-10 | 5.5157e-11 | 72150.312
162173.938 | 1.2064e-08 | 1.5812e-08 | 3.8469e-10 | 1.7456e-08 | 1.4764e-08 | 7.4622e-10 | 1.8086e-09 | 8.5229e-10 | 5.3981e-11 | 72162.469
162186.109 | 1.2049e-08 | 1.5814e-08 | 3.8376e-10 | 1.7455e-08 | 1.4774e-08 | 7.6795e-10 | 1.8016e-09 | 8.5889e-10 | 5.4433e-11 | 72174.64
162198.281 | 1.1873e-08 | 1.5562e-08 | 3.846e-10 | 1.7348e-08 | 1.4728e-08 | 7.5876e-10 | 1.8104e-09 | 8.4185e-10 | 5.5049e-11 | 72186.812
162210.438 | 1.1895e-08 | 1.5835e-08 | 3.8733e-10 | 1.7524e-08 | 1.4782e-08 | 7.6451e-10 | 1.8412e-09 | 8.6488e-10 | 5.5615e-11 | 72198.969
162222.609 | 1.2081e-08 | 1.6012e-08 | 3.8947e-10 | 1.758e-08 | 1.4905e-08 | 7.7111e-10 | 1.8155e-09 | 8.6015e-10 | 5.544e-11 | 72211.14
162234.781 | 1.219e-08 | 1.5742e-08 | 3.9025e-10 | 1.7755e-08 | 1.4788e-08 | 7.6462e-10 | 1.8373e-09 | 8.6653e-10 | 5.6107e-11 | 72223.312
162246.938 | 1.2305e-08 | 1.5928e-08 | 3.9303e-10 | 1.7689e-08 | 1.4932e-08 | 7.6896e-10 | 1.842e-09 | 8.5522e-10 | 5.5623e-11 | 72235.469
162259.109 | 1.2111e-08 | 1.5853e-08 | 3.9417e-10 | 1.7697e-08 | 1.4842e-08 | 7.6771e-10 | 1.8248e-09 | 8.5892e-10 | 5.5579e-11 | 72247.64
162271.281 | 1.215e-08 | 1.5891e-08 | 3.9179e-10 | 1.7588e-08 | 1.4862e-08 | 7.6059e-10 | 1.8372e-09 | 8.6274e-10 | 5.5837e-11 | 72259.812
162283.453 | 1.2034e-08 | 1.5827e-08 | 3.9046e-10 | 1.7799e-08 | 1.4912e-08 | 7.6862e-10 | 1.8264e-09 | 8.5636e-10 | 5.4787e-11 | 72271.984
162295.609 | 1.2074e-08 | 1.5955e-08 | 3.8807e-10 | 1.776e-08 | 1.4875e-08 | 7.5904e-10 | 1.8279e-09 | 8.6268e-10 | 5.5303e-11 | 72284.14
162307.781 | 1.1987e-08 | 1.5758e-08 | 3.9057e-10 | 1.7791e-08 | 1.4945e-08 | 7.6165e-10 | 1.8304e-09 | 8.5852e-10 | 5.4881e-11 | 72296.312
162319.953 | 1.1988e-08 | 1.5943e-08 | 3.855e-10 | 1.7667e-08 | 1.4772e-08 | 7.6368e-10 | 1.8389e-09 | 8.578e-10 | 5.5504e-11 | 72308.484
162332.109 | 1.1989e-08 | 1.5944e-08 | 3.8914e-10 | 1.7832e-08 | 1.4953e-08 | 7.6898e-10 | 1.829e-09 | 8.5891e-10 | 5.5398e-11 | 72320.64
162344.281 | 1.2082e-08 | 1.5849e-08 | 3.874e-10 | 1.7672e-08 | 1.4751e-08 | 7.559e-10 | 1.8334e-09 | 8.5849e-10 | 5.5559e-11 | 72332.812
162356.453 | 1.1999e-08 | 1.5906e-08 | 3.8289e-10 | 1.7447e-08 | 1.4792e-08 | 7.5898e-10 | 1.8249e-09 | 8.6524e-10 | 5.5389e-11 | 72344.984
162368.609 | 1.2069e-08 | 1.5842e-08 | 3.9264e-10 | 1.7608e-08 | 1.4925e-08 | 7.6475e-10 | 1.8361e-09 | 8.6264e-10 | 5.4714e-11 | 72357.14
162380.781 | 1.2077e-08 | 1.5813e-08 | 3.9124e-10 | 1.7486e-08 | 1.4634e-08 | 7.6588e-10 | 1.8285e-09 | 8.5299e-10 | 5.4807e-11 | 72369.312
162392.953 | 1.2093e-08 | 1.5618e-08 | 3.8735e-10 | 1.75e-08 | 1.4725e-08 | 7.717e-10 | 1.8219e-09 | 8.4613e-10 | 5.5465e-11 | 72381.484
162405.109 | 1.1987e-08 | 1.5701e-08 | 3.8543e-10 | 1.7445e-08 | 1.4693e-08 | 7.7471e-10 | 1.8382e-09 | 8.5427e-10 | 5.5163e-11 | 72393.64
162417.281 | 1.196e-08 | 1.5727e-08 | 3.8439e-10 | 1.7393e-08 | 1.4769e-08 | 7.744e-10 | 1.8149e-09 | 8.4328e-10 | 5.4844e-11 | 72405.812
162429.453 | 1.1932e-08 | 1.5762e-08 | 3.8493e-10 | 1.7392e-08 | 1.4649e-08 | 7.8287e-10 | 1.8236e-09 | 8.5079e-10 | 5.4264e-11 | 72417.984
162441.609 | 1.2041e-08 | 1.571e-08 | 3.859e-10 | 1.7555e-08 | 1.4708e-08 | 7.792e-10 | 1.8398e-09 | 8.5888e-10 | 5.389e-11 | 72430.14
162453.781 | 1.2074e-08 | 1.5727e-08 | 3.8674e-10 | 1.7577e-08 | 1.4691e-08 | 7.7915e-10 | 1.8171e-09 | 8.5401e-10 | 5.494e-11 | 72442.312
162465.953 | 1.1851e-08 | 1.5889e-08 | 3.8811e-10 | 1.7695e-08 | 1.4774e-08 | 7.7584e-10 | 1.8382e-09 | 8.6675e-10 | 5.5839e-11 | 72454.484
162478.125 | 1.2032e-08 | 1.5865e-08 | 3.9341e-10 | 1.7549e-08 | 1.4873e-08 | 7.7352e-10 | 1.8394e-09 | 8.5755e-10 | 5.4881e-11 | 72466.656
162490.281 | 1.1974e-08 | 1.5807e-08 | 3.982e-10 | 1.7516e-08 | 1.4933e-08 | 7.7423e-10 | 1.8158e-09 | 8.5106e-10 | 5.5638e-11 | 72478.812
162502.453 | 1.2094e-08 | 1.5688e-08 | 3.941e-10 | 1.7377e-08 | 1.4736e-08 | 7.7838e-10 | 1.829e-09 | 8.5903e-10 | 5.6049e-11 | 72490.984
162514.625 | 1.2103e-08 | 1.6007e-08 | 3.9213e-10 | 1.7876e-08 | 1.48e-08 | 7.7511e-10 | 1.8166e-09 | 8.5977e-10 | 5.5978e-11 | 72503.156
162526.781 | 1.2112e-08 | 1.6184e-08 | 3.9063e-10 | 1.7678e-08 | 1.4881e-08 | 7.7471e-10 | 1.8359e-09 | 8.6742e-10 | 5.6015e-11 | 72515.312
162538.953 | 1.1998e-08 | 1.5948e-08 | 3.9077e-10 | 1.7798e-08 | 1.4759e-08 | 7.7096e-10 | 1.8165e-09 | 8.5629e-10 | 5.5482e-11 | 72527.484
162551.125 | 1.2074e-08 | 1.5955e-08 | 3.8649e-10 | 1.7732e-08 | 1.4787e-08 | 7.751e-10 | 1.8191e-09 | 8.5787e-10 | 5.5408e-11 | 72539.656
162563.281 | 1.2111e-08 | 1.5691e-08 | 3.9313e-10 | 1.7596e-08 | 1.4768e-08 | 7.7183e-10 | 1.8478e-09 | 8.6058e-10 | 5.5574e-11 | 72551.812
162575.453 | 1.2011e-08 | 1.5776e-08 | 3.9232e-10 | 1.77e-08 | 1.4723e-08 | 7.7286e-10 | 1.8329e-09 | 8.6102e-10 | 5.5702e-11 | 72563.984
162587.625 | 1.2099e-08 | 1.583e-08 | 3.9436e-10 | 1.7614e-08 | 1.4905e-08 | 7.7793e-10 | 1.8323e-09 | 8.5815e-10 | 5.5516e-11 | 72576.156
162599.781 | 1.2102e-08 | 1.598e-08 | 3.8903e-10 | 1.7603e-08 | 1.4828e-08 | 7.8528e-10 | 1.8414e-09 | 8.6127e-10 | 5.562e-11 | 72588.312
162611.953 | 1.2152e-08 | 1.5837e-08 | 3.8904e-10 | 1.7492e-08 | 1.4844e-08 | 7.7386e-10 | 1.8572e-09 | 8.6039e-10 | 5.513e-11 | 72600.484
162624.125 | 1.2186e-08 | 1.5822e-08 | 3.8912e-10 | 1.7561e-08 | 1.4988e-08 | 7.8097e-10 | 1.854e-09 | 8.6325e-10 | 5.5669e-11 | 72612.656
162636.281 | 1.2085e-08 | 1.5888e-08 | 3.9354e-10 | 1.7841e-08 | 1.4874e-08 | 7.8179e-10 | 1.8388e-09 | 8.6389e-10 | 5.5877e-11 | 72624.812
162648.453 | 1.2161e-08 | 1.5829e-08 | 3.9241e-10 | 1.7489e-08 | 1.5003e-08 | 7.8723e-10 | 1.8339e-09 | 8.5587e-10 | 5.6497e-11 | 72636.984
162660.625 | 1.2132e-08 | 1.5911e-08 | 3.9044e-10 | 1.7601e-08 | 1.4924e-08 | 7.7934e-10 | 1.84e-09 | 8.5718e-10 | 5.5368e-11 | 72649.156
162672.797 | 1.2079e-08 | 1.6007e-08 | 3.9341e-10 | 1.7906e-08 | 1.5e-08 | 7.745e-10 | 1.8366e-09 | 8.7545e-10 | 5.6631e-11 | 72661.328
162684.953 | 1.2103e-08 | 1.5934e-08 | 4.0245e-10 | 1.7561e-08 | 1.4874e-08 | 7.81e-10 | 1.841e-09 | 8.6385e-10 | 5.6669e-11 | 72673.484
162697.125 | 1.2235e-08 | 1.6023e-08 | 3.9276e-10 | 1.7638e-08 | 1.506e-08 | 7.77e-10 | 1.8403e-09 | 8.6637e-10 | 5.6182e-11 | 72685.656
162709.297 | 1.2079e-08 | 1.5792e-08 | 3.9687e-10 | 1.7748e-08 | 1.5037e-08 | 7.8303e-10 | 1.8665e-09 | 8.6277e-10 | 5.5871e-11 | 72697.828
162721.453 | 1.219e-08 | 1.5968e-08 | 3.9968e-10 | 1.7921e-08 | 1.5055e-08 | 7.8279e-10 | 1.8319e-09 | 8.6049e-10 | 5.5827e-11 | 72709.984
162733.625 | 1.2214e-08 | 1.5742e-08 | 3.9647e-10 | 1.7859e-08 | 1.4873e-08 | 7.7233e-10 | 1.8509e-09 | 8.6105e-10 | 5.5689e-11 | 72722.156
162745.797 | 1.2119e-08 | 1.5765e-08 | 3.9584e-10 | 1.7743e-08 | 1.5044e-08 | 7.6739e-10 | 1.8262e-09 | 8.4668e-10 | 5.5377e-11 | 72734.328
162757.953 | 1.2061e-08 | 1.5677e-08 | 3.885e-10 | 1.755e-08 | 1.4946e-08 | 7.7097e-10 | 1.826e-09 | 8.5242e-10 | 5.4637e-11 | 72746.484
162770.125 | 1.2261e-08 | 1.5704e-08 | 3.9171e-10 | 1.7395e-08 | 1.4745e-08 | 7.6383e-10 | 1.8123e-09 | 8.4996e-10 | 5.5451e-11 | 72758.656
162782.297 | 1.2065e-08 | 1.5704e-08 | 3.8771e-10 | 1.7335e-08 | 1.4866e-08 | 7.6658e-10 | 1.8057e-09 | 8.4122e-10 | 5.4602e-11 | 72770.828
162794.453 | 1.2262e-08 | 1.5745e-08 | 3.8968e-10 | 1.7492e-08 | 1.4925e-08 | 7.6135e-10 | 1.8132e-09 | 8.5238e-10 | 5.4918e-11 | 72782.984
162806.625 | 1.2027e-08 | 1.5784e-08 | 3.9136e-10 | 1.7416e-08 | 1.4659e-08 | 7.6754e-10 | 1.8257e-09 | 8.5189e-10 | 5.4717e-11 | 72795.156
162818.797 | 1.2091e-08 | 1.5903e-08 | 3.8834e-10 | 1.7599e-08 | 1.4791e-08 | 7.6875e-10 | 1.833e-09 | 8.5689e-10 | 5.5221e-11 | 72807.328
162830.969 | 1.2063e-08 | 1.589e-08 | 3.9705e-10 | 1.7578e-08 | 1.488e-08 | 7.683e-10 | 1.8469e-09 | 8.6009e-10 | 5.5103e-11 | 72819.5
162843.125 | 1.2157e-08 | 1.603e-08 | 3.9456e-10 | 1.757e-08 | 1.5e-08 | 7.7192e-10 | 1.8318e-09 | 8.6584e-10 | 5.6083e-11 | 72831.656
162855.297 | 1.2146e-08 | 1.5798e-08 | 3.987e-10 | 1.7441e-08 | 1.5007e-08 | 7.7118e-10 | 1.8625e-09 | 8.628e-10 | 5.5755e-11 | 72843.828
162867.469 | 1.2101e-08 | 1.595e-08 | 3.9498e-10 | 1.7541e-08 | 1.4978e-08 | 7.6418e-10 | 1.835e-09 | 8.6757e-10 | 5.5275e-11 | 72856
162879.625 | 1.2044e-08 | 1.5987e-08 | 3.9142e-10 | 1.7754e-08 | 1.501e-08 | 7.6844e-10 | 1.8367e-09 | 8.6178e-10 | 5.6009e-11 | 72868.156
162891.797 | 1.21e-08 | 1.5909e-08 | 3.9017e-10 | 1.7632e-08 | 1.5006e-08 | 7.741e-10 | 1.8414e-09 | 8.6645e-10 | 5.5267e-11 | 72880.328
162903.969 | 1.2003e-08 | 1.5887e-08 | 3.9356e-10 | 1.7696e-08 | 1.498e-08 | 7.7123e-10 | 1.8564e-09 | 8.6139e-10 | 5.5772e-11 | 72892.5
162916.125 | 1.2076e-08 | 1.5905e-08 | 3.9535e-10 | 1.7676e-08 | 1.4837e-08 | 7.7475e-10 | 1.8506e-09 | 8.6674e-10 | 5.5386e-11 | 72904.656
162928.297 | 1.2043e-08 | 1.5975e-08 | 3.9288e-10 | 1.7996e-08 | 1.4954e-08 | 7.735e-10 | 1.8497e-09 | 8.6037e-10 | 5.6211e-11 | 72916.828
162940.469 | 1.2066e-08 | 1.5956e-08 | 3.9692e-10 | 1.7755e-08 | 1.5146e-08 | 7.699e-10 | 1.8522e-09 | 8.6974e-10 | 5.6246e-11 | 72929
162952.625 | 1.2167e-08 | 1.603e-08 | 3.9561e-10 | 1.7871e-08 | 1.4952e-08 | 7.6969e-10 | 1.8494e-09 | 8.7633e-10 | 5.5033e-11 | 72941.156
162964.797 | 1.2018e-08 | 1.5946e-08 | 3.9293e-10 | 1.7753e-08 | 1.4917e-08 | 7.7438e-10 | 1.8436e-09 | 8.663e-10 | 5.5778e-11 | 72953.328
162976.969 | 1.2219e-08 | 1.6015e-08 | 3.9579e-10 | 1.7611e-08 | 1.5012e-08 | 7.6794e-10 | 1.8537e-09 | 8.6453e-10 | 5.5729e-11 | 72965.5
162989.125 | 1.2227e-08 | 1.5922e-08 | 3.9673e-10 | 1.7825e-08 | 1.4986e-08 | 7.7459e-10 | 1.8436e-09 | 8.7173e-10 | 5.6249e-11 | 72977.656
163001.297 | 1.2175e-08 | 1.5987e-08 | 3.989e-10 | 1.7658e-08 | 1.4976e-08 | 7.8175e-10 | 1.8407e-09 | 8.6971e-10 | 5.6802e-11 | 72989.828
163013.469 | 1.2352e-08 | 1.6093e-08 | 3.9854e-10 | 1.7898e-08 | 1.4869e-08 | 7.7308e-10 | 1.8494e-09 | 8.6571e-10 | 5.6349e-11 | 73002
163025.641 | 1.238e-08 | 1.5923e-08 | 3.9912e-10 | 1.7628e-08 | 1.5171e-08 | 7.7876e-10 | 1.8464e-09 | 8.7806e-10 | 5.621e-11 | 73014.172
163037.797 | 1.219e-08 | 1.6087e-08 | 4.0181e-10 | 1.7816e-08 | 1.5142e-08 | 7.9005e-10 | 1.8592e-09 | 8.7027e-10 | 5.5808e-11 | 73026.328
163049.969 | 1.2078e-08 | 1.6041e-08 | 3.9961e-10 | 1.7681e-08 | 1.4988e-08 | 7.711e-10 | 1.8705e-09 | 8.7221e-10 | 5.6667e-11 | 73038.5
163062.141 | 1.218e-08 | 1.6062e-08 | 3.9794e-10 | 1.7854e-08 | 1.4879e-08 | 7.7696e-10 | 1.8482e-09 | 8.7221e-10 | 5.606e-11 | 73050.672
163074.297 | 1.2197e-08 | 1.5899e-08 | 3.9536e-10 | 1.7779e-08 | 1.5022e-08 | 7.7474e-10 | 1.8485e-09 | 8.8151e-10 | 5.5746e-11 | 73062.828
163086.469 | 1.2227e-08 | 1.6025e-08 | 3.9494e-10 | 1.7518e-08 | 1.4796e-08 | 7.7007e-10 | 1.8296e-09 | 8.555e-10 | 5.5439e-11 | 73075
163098.641 | 1.2197e-08 | 1.6009e-08 | 3.9001e-10 | 1.7683e-08 | 1.4863e-08 | 7.6704e-10 | 1.8314e-09 | 8.5127e-10 | 5.5645e-11 | 73087.172
163110.797 | 1.205e-08 | 1.5925e-08 | 3.9231e-10 | 1.7634e-08 | 1.4894e-08 | 7.6472e-10 | 1.8015e-09 | 8.5159e-10 | 5.5056e-11 | 73099.328
163122.969 | 1.2125e-08 | 1.5851e-08 | 3.9004e-10 | 1.7429e-08 | 1.4955e-08 | 7.5659e-10 | 1.8117e-09 | 8.5552e-10 | 5.5853e-11 | 73111.5
163135.141 | 1.2293e-08 | 1.5986e-08 | 3.8851e-10 | 1.7604e-08 | 1.4811e-08 | 7.5892e-10 | 1.8141e-09 | 8.6706e-10 | 5.5743e-11 | 73123.672
163147.297 | 1.2198e-08 | 1.5885e-08 | 3.8374e-10 | 1.7374e-08 | 1.4896e-08 | 7.6334e-10 | 1.8237e-09 | 8.599e-10 | 5.5168e-11 | 73135.828
163159.469 | 1.2028e-08 | 1.5809e-08 | 3.873e-10 | 1.7597e-08 | 1.4728e-08 | 7.6205e-10 | 1.8123e-09 | 8.5416e-10 | 5.4947e-11 | 73148
163171.641 | 1.2241e-08 | 1.5774e-08 | 3.8867e-10 | 1.7416e-08 | 1.481e-08 | 7.6599e-10 | 1.8437e-09 | 8.5886e-10 | 5.5156e-11 | 73160.172
163183.797 | 1.2018e-08 | 1.5726e-08 | 3.885e-10 | 1.7726e-08 | 1.4935e-08 | 7.6256e-10 | 1.8122e-09 | 8.5368e-10 | 5.5519e-11 | 73172.328
163195.969 | 1.2289e-08 | 1.5889e-08 | 3.9298e-10 | 1.7402e-08 | 1.4729e-08 | 7.6386e-10 | 1.8109e-09 | 8.5737e-10 | 5.5559e-11 | 73184.5
163208.141 | 1.202e-08 | 1.6149e-08 | 3.9504e-10 | 1.7579e-08 | 1.476e-08 | 7.6854e-10 | 1.8161e-09 | 8.5764e-10 | 5.495e-11 | 73196.672
163220.313 | 1.2099e-08 | 1.572e-08 | 3.9233e-10 | 1.7511e-08 | 1.498e-08 | 7.6399e-10 | 1.8126e-09 | 8.5275e-10 | 5.5159e-11 | 73208.844
163232.469 | 1.2037e-08 | 1.5754e-08 | 3.8925e-10 | 1.7644e-08 | 1.4678e-08 | 7.6769e-10 | 1.8095e-09 | 8.5493e-10 | 5.4285e-11 | 73221
163244.641 | 1.2019e-08 | 1.5698e-08 | 3.8774e-10 | 1.7455e-08 | 1.4803e-08 | 7.6339e-10 | 1.8152e-09 | 8.4713e-10 | 5.454e-11 | 73233.172
163256.813 | 1.2003e-08 | 1.5617e-08 | 3.8353e-10 | 1.7454e-08 | 1.4809e-08 | 7.629e-10 | 1.828e-09 | 8.4722e-10 | 5.4201e-11 | 73245.344
163268.969 | 1.1936e-08 | 1.5654e-08 | 3.8433e-10 | 1.7452e-08 | 1.4587e-08 | 7.5182e-10 | 1.8015e-09 | 8.3676e-10 | 5.4603e-11 | 73257.5
163281.141 | 1.2145e-08 | 1.5836e-08 | 3.8524e-10 | 1.7494e-08 | 1.4826e-08 | 7.639e-10 | 1.791e-09 | 8.4365e-10 | 5.4285e-11 | 73269.672
163293.313 | 1.1998e-08 | 1.5669e-08 | 3.8474e-10 | 1.7319e-08 | 1.4715e-08 | 7.6264e-10 | 1.818e-09 | 8.5163e-10 | 5.4122e-11 | 73281.844
163305.469 | 1.1945e-08 | 1.5615e-08 | 3.8157e-10 | 1.7523e-08 | 1.4799e-08 | 7.6667e-10 | 1.8161e-09 | 8.5574e-10 | 5.4532e-11 | 73294
163317.641 | 1.2139e-08 | 1.5842e-08 | 3.8371e-10 | 1.7536e-08 | 1.4954e-08 | 7.6132e-10 | 1.8071e-09 | 8.4673e-10 | 5.4374e-11 | 73306.172
163329.813 | 1.2086e-08 | 1.5734e-08 | 3.8304e-10 | 1.7635e-08 | 1.4873e-08 | 7.6401e-10 | 1.8316e-09 | 8.5244e-10 | 5.5179e-11 | 73318.344
163341.969 | 1.2029e-08 | 1.591e-08 | 3.7875e-10 | 1.7352e-08 | 1.4815e-08 | 7.5349e-10 | 1.8282e-09 | 8.5582e-10 | 5.5445e-11 | 73330.5
163354.141 | 1.2021e-08 | 1.5895e-08 | 3.9022e-10 | 1.7406e-08 | 1.4823e-08 | 7.6616e-10 | 1.8229e-09 | 8.5894e-10 | 5.5515e-11 | 73342.672
163366.313 | 1.21e-08 | 1.5852e-08 | 3.9474e-10 | 1.7724e-08 | 1.4926e-08 | 7.6623e-10 | 1.8331e-09 | 8.5782e-10 | 5.5665e-11 | 73354.844
163378.469 | 1.2075e-08 | 1.5731e-08 | 3.9644e-10 | 1.779e-08 | 1.5062e-08 | 7.702e-10 | 1.8454e-09 | 8.5918e-10 | 5.5298e-11 | 73367
163390.641 | 1.2214e-08 | 1.5886e-08 | 3.9295e-10 | 1.7534e-08 | 1.4941e-08 | 7.6016e-10 | 1.821e-09 | 8.6269e-10 | 5.5195e-11 | 73379.172
163402.813 | 1.2005e-08 | 1.5841e-08 | 3.8649e-10 | 1.7438e-08 | 1.5002e-08 | 7.6413e-10 | 1.8032e-09 | 8.4978e-10 | 5.5213e-11 | 73391.344
163414.984 | 1.2051e-08 | 1.5558e-08 | 3.9039e-10 | 1.7634e-08 | 1.4976e-08 | 7.6249e-10 | 1.8216e-09 | 8.5394e-10 | 5.4679e-11 | 73403.515
163427.141 | 1.1959e-08 | 1.568e-08 | 3.9249e-10 | 1.7689e-08 | 1.4861e-08 | 7.6504e-10 | 1.8302e-09 | 8.5547e-10 | 5.5976e-11 | 73415.672
163439.313 | 1.2193e-08 | 1.5802e-08 | 3.8898e-10 | 1.756e-08 | 1.506e-08 | 7.6773e-10 | 1.8244e-09 | 8.5764e-10 | 5.5028e-11 | 73427.844
163451.484 | 1.2008e-08 | 1.5438e-08 | 3.9241e-10 | 1.7406e-08 | 1.4831e-08 | 7.6996e-10 | 1.8334e-09 | 8.4358e-10 | 5.4674e-11 | 73440.015
163463.641 | 1.2048e-08 | 1.5603e-08 | 3.8639e-10 | 1.7412e-08 | 1.4867e-08 | 7.7316e-10 | 1.818e-09 | 8.5004e-10 | 5.5055e-11 | 73452.172
163475.813 | 1.2131e-08 | 1.5951e-08 | 3.8934e-10 | 1.7406e-08 | 1.4742e-08 | 7.6796e-10 | 1.8199e-09 | 8.4898e-10 | 5.4757e-11 | 73464.344
163487.984 | 1.1914e-08 | 1.585e-08 | 3.9016e-10 | 1.7493e-08 | 1.4852e-08 | 7.5948e-10 | 1.8079e-09 | 8.478e-10 | 5.4629e-11 | 73476.515
163500.141 | 1.1839e-08 | 1.5746e-08 | 3.8826e-10 | 1.7537e-08 | 1.4851e-08 | 7.5855e-10 | 1.8167e-09 | 8.4989e-10 | 5.4217e-11 | 73488.672
163512.313 | 1.1938e-08 | 1.5482e-08 | 3.8728e-10 | 1.7539e-08 | 1.4768e-08 | 7.5939e-10 | 1.8112e-09 | 8.4637e-10 | 5.547e-11 | 73500.844
163524.484 | 1.2116e-08 | 1.5761e-08 | 3.9288e-10 | 1.7785e-08 | 1.4858e-08 | 7.7958e-10 | 1.8337e-09 | 8.5191e-10 | 5.5915e-11 | 73513.015
163536.641 | 1.2131e-08 | 1.593e-08 | 3.9348e-10 | 1.7863e-08 | 1.4944e-08 | 7.6007e-10 | 1.8188e-09 | 8.5338e-10 | 5.4772e-11 | 73525.172
163548.813 | 1.2186e-08 | 1.5631e-08 | 3.9262e-10 | 1.7557e-08 | 1.4895e-08 | 7.7051e-10 | 1.7957e-09 | 8.4203e-10 | 5.4637e-11 | 73537.344
163560.984 | 1.215e-08 | 1.57e-08 | 3.9049e-10 | 1.7511e-08 | 1.4859e-08 | 7.6289e-10 | 1.826e-09 | 8.5506e-10 | 5.4702e-11 | 73549.515
163573.141 | 1.2032e-08 | 1.5646e-08 | 3.9122e-10 | 1.7554e-08 | 1.4776e-08 | 7.586e-10 | 1.8142e-09 | 8.4752e-10 | 5.4875e-11 | 73561.672
163585.313 | 1.2065e-08 | 1.5576e-08 | 3.8725e-10 | 1.7416e-08 | 1.4798e-08 | 7.5487e-10 | 1.7919e-09 | 8.4652e-10 | 5.5469e-11 | 73573.844
163597.484 | 1.1978e-08 | 1.5754e-08 | 3.9296e-10 | 1.7426e-08 | 1.481e-08 | 7.6067e-10 | 1.8108e-09 | 8.4715e-10 | 5.5046e-11 | 73586.015
163609.656 | 1.1989e-08 | 1.5911e-08 | 3.9214e-10 | 1.7344e-08 | 1.4836e-08 | 7.6134e-10 | 1.8113e-09 | 8.5132e-10 | 5.4639e-11 | 73598.187
163621.813 | 1.2038e-08 | 1.5663e-08 | 3.8677e-10 | 1.7462e-08 | 1.4902e-08 | 7.6322e-10 | 1.797e-09 | 8.4748e-10 | 5.5044e-11 | 73610.344
163633.984 | 1.2124e-08 | 1.5789e-08 | 3.9303e-10 | 1.75e-08 | 1.4681e-08 | 7.5478e-10 | 1.8071e-09 | 8.4353e-10 | 5.4764e-11 | 73622.515
163646.156 | 1.2059e-08 | 1.576e-08 | 3.8252e-10 | 1.7219e-08 | 1.4814e-08 | 7.5726e-10 | 1.8126e-09 | 8.4561e-10 | 5.4736e-11 | 73634.687
163658.313 | 1.2104e-08 | 1.5609e-08 | 3.8337e-10 | 1.7469e-08 | 1.4861e-08 | 7.5304e-10 | 1.8001e-09 | 8.4317e-10 | 5.4527e-11 | 73646.844
163670.484 | 1.2145e-08 | 1.5653e-08 | 3.8076e-10 | 1.7445e-08 | 1.4642e-08 | 7.6121e-10 | 1.7952e-09 | 8.4328e-10 | 5.3657e-11 | 73659.015
163682.656 | 1.1973e-08 | 1.576e-08 | 3.839e-10 | 1.7658e-08 | 1.4793e-08 | 7.6339e-10 | 1.8158e-09 | 8.6143e-10 | 5.5364e-11 | 73671.187
163694.813 | 1.2177e-08 | 1.5982e-08 | 3.849e-10 | 1.7723e-08 | 1.4831e-08 | 7.6559e-10 | 1.8416e-09 | 8.6083e-10 | 5.553e-11 | 73683.344
163706.984 | 1.22e-08 | 1.578e-08 | 3.9405e-10 | 1.775e-08 | 1.4899e-08 | 7.6086e-10 | 1.8325e-09 | 8.5489e-10 | 5.5055e-11 | 73695.515
163719.156 | 1.2054e-08 | 1.5931e-08 | 3.9008e-10 | 1.7518e-08 | 1.4865e-08 | 7.7433e-10 | 1.8368e-09 | 8.5286e-10 | 5.5303e-11 | 73707.687
163731.313 | 1.2017e-08 | 1.5677e-08 | 3.8924e-10 | 1.757e-08 | 1.4987e-08 | 7.6973e-10 | 1.7946e-09 | 8.5305e-10 | 5.5412e-11 | 73719.844
163743.484 | 1.2099e-08 | 1.5683e-08 | 3.9123e-10 | 1.7742e-08 | 1.4958e-08 | 7.6642e-10 | 1.8122e-09 | 8.502e-10 | 5.525e-11 | 73732.015
163755.656 | 1.2198e-08 | 1.5865e-08 | 3.9082e-10 | 1.7598e-08 | 1.4967e-08 | 7.6164e-10 | 1.8271e-09 | 8.4519e-10 | 5.5262e-11 | 73744.187
163767.813 | 1.1937e-08 | 1.566e-08 | 3.8718e-10 | 1.7404e-08 | 1.4704e-08 | 7.6466e-10 | 1.8095e-09 | 8.3894e-10 | 5.5021e-11 | 73756.344
163779.984 | 1.1974e-08 | 1.5719e-08 | 3.9228e-10 | 1.7337e-08 | 1.4745e-08 | 7.6334e-10 | 1.8117e-09 | 8.4522e-10 | 5.4627e-11 | 73768.515
163792.156 | 1.1896e-08 | 1.5539e-08 | 3.85e-10 | 1.7306e-08 | 1.492e-08 | 7.4822e-10 | 1.7905e-09 | 8.394e-10 | 5.4868e-11 | 73780.687
163804.328 | 1.1849e-08 | 1.5626e-08 | 3.8795e-10 | 1.7537e-08 | 1.4831e-08 | 7.5586e-10 | 1.8225e-09 | 8.4699e-10 | 5.4182e-11 | 73792.859
163816.484 | 1.2031e-08 | 1.576e-08 | 3.8193e-10 | 1.7645e-08 | 1.495e-08 | 7.6214e-10 | 1.816e-09 | 8.4231e-10 | 5.4382e-11 | 73805.015
163828.656 | 1.201e-08 | 1.5607e-08 | 3.8053e-10 | 1.7458e-08 | 1.4612e-08 | 7.5942e-10 | 1.8078e-09 | 8.414e-10 | 5.4178e-11 | 73817.187
163840.828 | 1.1867e-08 | 1.5651e-08 | 3.8039e-10 | 1.7451e-08 | 1.4712e-08 | 7.6579e-10 | 1.8084e-09 | 8.4854e-10 | 5.4199e-11 | 73829.359
163852.984 | 1.1819e-08 | 1.5651e-08 | 3.83e-10 | 1.7223e-08 | 1.4792e-08 | 7.5876e-10 | 1.8138e-09 | 8.4851e-10 | 5.4012e-11 | 73841.515
163865.156 | 1.1935e-08 | 1.5504e-08 | 3.7981e-10 | 1.7347e-08 | 1.4521e-08 | 7.4355e-10 | 1.7843e-09 | 8.2823e-10 | 5.4319e-11 | 73853.687
163877.328 | 1.1892e-08 | 1.5506e-08 | 3.7948e-10 | 1.7265e-08 | 1.464e-08 | 7.5604e-10 | 1.815e-09 | 8.4883e-10 | 5.4092e-11 | 73865.859
163889.484 | 1.214e-08 | 1.5751e-08 | 3.9045e-10 | 1.741e-08 | 1.4838e-08 | 7.6302e-10 | 1.8161e-09 | 8.5509e-10 | 5.4838e-11 | 73878.015
163901.656 | 1.2186e-08 | 1.5669e-08 | 3.9438e-10 | 1.7778e-08 | 1.4865e-08 | 7.6391e-10 | 1.8442e-09 | 8.6661e-10 | 5.5424e-11 | 73890.187
163913.828 | 1.2144e-08 | 1.5729e-08 | 3.9188e-10 | 1.7484e-08 | 1.477e-08 | 7.6448e-10 | 1.8229e-09 | 8.4878e-10 | 5.5133e-11 | 73902.359
163925.984 | 1.2086e-08 | 1.5574e-08 | 3.897e-10 | 1.7597e-08 | 1.4867e-08 | 7.6154e-10 | 1.8186e-09 | 8.5714e-10 | 5.451e-11 | 73914.515
163938.156 | 1.2132e-08 | 1.564e-08 | 3.8924e-10 | 1.7458e-08 | 1.5097e-08 | 7.6359e-10 | 1.8073e-09 | 8.5009e-10 | 5.4813e-11 | 73926.687
163950.328 | 1.1962e-08 | 1.5482e-08 | 3.9058e-10 | 1.7495e-08 | 1.4878e-08 | 7.6823e-10 | 1.8234e-09 | 8.5166e-10 | 5.4804e-11 | 73938.859
163962.484 | 1.1969e-08 | 1.5691e-08 | 3.9256e-10 | 1.7697e-08 | 1.4956e-08 | 7.5638e-10 | 1.8288e-09 | 8.4256e-10 | 5.5186e-11 | 73951.015
163974.656 | 1.2071e-08 | 1.5599e-08 | 3.8936e-10 | 1.7406e-08 | 1.484e-08 | 7.5526e-10 | 1.8182e-09 | 8.5165e-10 | 5.4321e-11 | 73963.187
163986.828 | 1.1895e-08 | 1.5794e-08 | 3.8773e-10 | 1.7405e-08 | 1.4609e-08 | 7.6212e-10 | 1.8023e-09 | 8.3937e-10 | 5.3741e-11 | 73975.359
163999 | 1.205e-08 | 1.5669e-08 | 3.8527e-10 | 1.7255e-08 | 1.4823e-08 | 7.4814e-10 | 1.791e-09 | 8.3545e-10 | 5.3991e-11 | 73987.531
164011.156 | 1.2053e-08 | 1.5463e-08 | 3.8657e-10 | 1.7218e-08 | 1.4635e-08 | 7.4952e-10 | 1.7952e-09 | 8.5092e-10 | 5.5466e-11 | 73999.687
164023.328 | 1.2055e-08 | 1.5531e-08 | 3.8747e-10 | 1.7437e-08 | 1.4759e-08 | 7.6037e-10 | 1.7974e-09 | 8.4223e-10 | 5.4769e-11 | 74011.859
164035.5 | 1.1931e-08 | 1.5442e-08 | 3.8021e-10 | 1.7228e-08 | 1.4663e-08 | 7.5046e-10 | 1.7934e-09 | 8.431e-10 | 5.4163e-11 | 74024.031
164047.656 | 1.1884e-08 | 1.5428e-08 | 3.8119e-10 | 1.7336e-08 | 1.4696e-08 | 7.4831e-10 | 1.803e-09 | 8.3353e-10 | 5.4215e-11 | 74036.187
164059.828 | 1.192e-08 | 1.5491e-08 | 3.8291e-10 | 1.708e-08 | 1.4683e-08 | 7.5051e-10 | 1.7815e-09 | 8.2915e-10 | 5.4493e-11 | 74048.359
164072 | 1.1995e-08 | 1.5412e-08 | 3.8273e-10 | 1.7286e-08 | 1.4669e-08 | 7.4941e-10 | 1.7659e-09 | 8.3326e-10 | 5.388e-11 | 74060.531
164084.156 | 1.18e-08 | 1.529e-08 | 3.7746e-10 | 1.7223e-08 | 1.4558e-08 | 7.4524e-10 | 1.7751e-09 | 8.28e-10 | 5.415e-11 | 74072.687
164096.328 | 1.1846e-08 | 1.5511e-08 | 3.761e-10 | 1.7271e-08 | 1.4554e-08 | 7.5123e-10 | 1.7728e-09 | 8.2676e-10 | 5.3782e-11 | 74084.859
164108.5 | 1.2145e-08 | 1.5629e-08 | 3.8394e-10 | 1.7296e-08 | 1.4674e-08 | 7.5114e-10 | 1.8032e-09 | 8.4177e-10 | 5.4112e-11 | 74097.031
164120.656 | 1.1912e-08 | 1.5701e-08 | 3.8636e-10 | 1.7304e-08 | 1.4808e-08 | 7.5419e-10 | 1.8033e-09 | 8.4596e-10 | 5.404e-11 | 74109.187
164132.828 | 1.197e-08 | 1.5642e-08 | 3.8303e-10 | 1.7417e-08 | 1.4747e-08 | 7.4749e-10 | 1.8021e-09 | 8.3922e-10 | 5.4567e-11 | 74121.359
164145 | 1.1993e-08 | 1.5586e-08 | 3.8448e-10 | 1.723e-08 | 1.4555e-08 | 7.4641e-10 | 1.7746e-09 | 8.4409e-10 | 5.4487e-11 | 74133.531
164157.156 | 1.2004e-08 | 1.5579e-08 | 3.8536e-10 | 1.726e-08 | 1.4742e-08 | 7.5672e-10 | 1.7945e-09 | 8.4227e-10 | 5.4469e-11 | 74145.687
164169.328 | 1.1962e-08 | 1.5794e-08 | 3.8819e-10 | 1.7326e-08 | 1.4806e-08 | 7.469e-10 | 1.7964e-09 | 8.5086e-10 | 5.5065e-11 | 74157.859
164181.5 | 1.195e-08 | 1.5601e-08 | 3.864e-10 | 1.7469e-08 | 1.4746e-08 | 7.5175e-10 | 1.8062e-09 | 8.4634e-10 | 5.4298e-11 | 74170.031
164193.672 | 1.2012e-08 | 1.5593e-08 | 3.8756e-10 | 1.7473e-08 | 1.476e-08 | 7.5843e-10 | 1.8152e-09 | 8.4171e-10 | 5.4707e-11 | 74182.203
164205.828 | 1.2007e-08 | 1.5866e-08 | 3.9261e-10 | 1.7427e-08 | 1.4884e-08 | 7.5155e-10 | 1.7979e-09 | 8.4921e-10 | 5.4419e-11 | 74194.359
164218 | 1.2096e-08 | 1.5542e-08 | 3.8098e-10 | 1.744e-08 | 1.481e-08 | 7.555e-10 | 1.8009e-09 | 8.376e-10 | 5.5171e-11 | 74206.531
164230.172 | 1.1978e-08 | 1.5653e-08 | 3.8666e-10 | 1.734e-08 | 1.4647e-08 | 7.5107e-10 | 1.8097e-09 | 8.3846e-10 | 5.4333e-11 | 74218.703
164242.328 | 1.2043e-08 | 1.5485e-08 | 3.8779e-10 | 1.7225e-08 | 1.4665e-08 | 7.633e-10 | 1.7764e-09 | 8.3881e-10 | 5.4076e-11 | 74230.859
164254.5 | 1.2059e-08 | 1.55e-08 | 3.8904e-10 | 1.7433e-08 | 1.4914e-08 | 7.5645e-10 | 1.7803e-09 | 8.3426e-10 | 5.4051e-11 | 74243.031
164266.672 | 1.2058e-08 | 1.5587e-08 | 3.8574e-10 | 1.7315e-08 | 1.487e-08 | 7.4695e-10 | 1.7914e-09 | 8.3023e-10 | 5.3771e-11 | 74255.203
164278.828 | 1.194e-08 | 1.553e-08 | 3.8374e-10 | 1.7297e-08 | 1.4843e-08 | 7.4447e-10 | 1.7855e-09 | 8.3827e-10 | 5.4024e-11 | 74267.359
164291 | 1.1849e-08 | 1.5357e-08 | 3.8275e-10 | 1.7186e-08 | 1.4834e-08 | 7.4952e-10 | 1.7691e-09 | 8.3847e-10 | 5.4095e-11 | 74279.531
164303.172 | 1.1766e-08 | 1.5498e-08 | 3.8087e-10 | 1.722e-08 | 1.4803e-08 | 7.5282e-10 | 1.7725e-09 | 8.2897e-10 | 5.3211e-11 | 74291.703
164315.328 | 1.2001e-08 | 1.5396e-08 | 3.7964e-10 | 1.7069e-08 | 1.4779e-08 | 7.5158e-10 | 1.7718e-09 | 8.3266e-10 | 5.392e-11 | 74303.859
164327.5 | 1.1829e-08 | 1.5548e-08 | 3.7913e-10 | 1.7089e-08 | 1.463e-08 | 7.4885e-10 | 1.7863e-09 | 8.3894e-10 | 5.4585e-11 | 74316.031
164339.672 | 1.2166e-08 | 1.5645e-08 | 3.8479e-10 | 1.752e-08 | 1.4836e-08 | 7.5763e-10 | 1.7791e-09 | 8.3887e-10 | 5.4457e-11 | 74328.203
164351.844 | 1.1982e-08 | 1.5608e-08 | 3.8561e-10 | 1.7477e-08 | 1.4767e-08 | 7.5189e-10 | 1.7892e-09 | 8.3701e-10 | 5.4035e-11 | 74340.375
164364 | 1.1882e-08 | 1.5582e-08 | 3.8439e-10 | 1.7243e-08 | 1.4801e-08 | 7.5335e-10 | 1.7994e-09 | 8.3317e-10 | 5.451e-11 | 74352.531
164376.172 | 1.1911e-08 | 1.56e-08 | 3.8577e-10 | 1.7286e-08 | 1.4823e-08 | 7.5249e-10 | 1.7858e-09 | 8.3637e-10 | 5.5125e-11 | 74364.703
164388.344 | 1.1996e-08 | 1.5491e-08 | 3.8899e-10 | 1.7247e-08 | 1.4781e-08 | 7.4385e-10 | 1.7983e-09 | 8.3002e-10 | 5.4134e-11 | 74376.875
164400.5 | 1.1999e-08 | 1.5618e-08 | 3.8589e-10 | 1.733e-08 | 1.4805e-08 | 7.5165e-10 | 1.8059e-09 | 8.3872e-10 | 5.4666e-11 | 74389.031
164412.672 | 1.1947e-08 | 1.5576e-08 | 3.823e-10 | 1.7342e-08 | 1.4632e-08 | 7.5378e-10 | 1.783e-09 | 8.3526e-10 | 5.4624e-11 | 74401.203
164424.844 | 1.1874e-08 | 1.5731e-08 | 3.8654e-10 | 1.7154e-08 | 1.4881e-08 | 7.5003e-10 | 1.7693e-09 | 8.3479e-10 | 5.4648e-11 | 74413.375
164437 | 1.1974e-08 | 1.5516e-08 | 3.8073e-10 | 1.7258e-08 | 1.4597e-08 | 7.5451e-10 | 1.7809e-09 | 8.343e-10 | 5.4144e-11 | 74425.531
164449.172 | 1.1944e-08 | 1.5606e-08 | 3.838e-10 | 1.7268e-08 | 1.4755e-08 | 7.4726e-10 | 1.7828e-09 | 8.3404e-10 | 5.4079e-11 | 74437.703
164461.344 | 1.2001e-08 | 1.5577e-08 | 3.8338e-10 | 1.7266e-08 | 1.482e-08 | 7.4511e-10 | 1.7858e-09 | 8.3645e-10 | 5.3652e-11 | 74449.875
164473.5 | 1.1844e-08 | 1.5514e-08 | 3.8347e-10 | 1.7252e-08 | 1.4768e-08 | 7.4937e-10 | 1.7831e-09 | 8.2203e-10 | 5.3755e-11 | 74462.031
164485.672 | 1.1677e-08 | 1.5385e-08 | 3.8087e-10 | 1.7289e-08 | 1.4816e-08 | 7.4139e-10 | 1.7548e-09 | 8.2382e-10 | 5.3974e-11 | 74474.203
164497.844 | 1.186e-08 | 1.5393e-08 | 3.8176e-10 | 1.7279e-08 | 1.4658e-08 | 7.471e-10 | 1.7871e-09 | 8.272e-10 | 5.4587e-11 | 74486.375
164510 | 1.1926e-08 | 1.5559e-08 | 3.7534e-10 | 1.7463e-08 | 1.4554e-08 | 7.365e-10 | 1.7779e-09 | 8.2437e-10 | 5.3817e-11 | 74498.531
164522.172 | 1.1863e-08 | 1.566e-08 | 3.7424e-10 | 1.7113e-08 | 1.4644e-08 | 7.3905e-10 | 1.7747e-09 | 8.2996e-10 | 5.4588e-11 | 74510.703
164534.344 | 1.1642e-08 | 1.554e-08 | 3.7988e-10 | 1.7094e-08 | 1.467e-08 | 7.4649e-10 | 1.7751e-09 | 8.2517e-10 | 5.3624e-11 | 74522.875
164546.516 | 1.2021e-08 | 1.56e-08 | 3.7539e-10 | 1.7127e-08 | 1.4908e-08 | 7.5346e-10 | 1.789e-09 | 8.3682e-10 | 5.345e-11 | 74535.047
164558.672 | 1.199e-08 | 1.5366e-08 | 3.8467e-10 | 1.7296e-08 | 1.4705e-08 | 7.4145e-10 | 1.7899e-09 | 8.2923e-10 | 5.3878e-11 | 74547.203
164570.844 | 1.1926e-08 | 1.5692e-08 | 3.8189e-10 | 1.7428e-08 | 1.4635e-08 | 7.4806e-10 | 1.8209e-09 | 8.3906e-10 | 5.427e-11 | 74559.375
164583.016 | 1.1842e-08 | 1.5455e-08 | 3.8727e-10 | 1.7271e-08 | 1.4831e-08 | 7.5584e-10 | 1.7909e-09 | 8.3789e-10 | 5.4788e-11 | 74571.547
164595.172 | 1.189e-08 | 1.5422e-08 | 3.883e-10 | 1.7245e-08 | 1.4788e-08 | 7.5556e-10 | 1.7916e-09 | 8.3583e-10 | 5.3568e-11 | 74583.703
164607.344 | 1.2013e-08 | 1.5499e-08 | 3.8311e-10 | 1.733e-08 | 1.4932e-08 | 7.4725e-10 | 1.7691e-09 | 8.3799e-10 | 5.3932e-11 | 74595.875
164619.516 | 1.2122e-08 | 1.5449e-08 | 3.8636e-10 | 1.7239e-08 | 1.4848e-08 | 7.5269e-10 | 1.7873e-09 | 8.4069e-10 | 5.4751e-11 | 74608.047
164631.672 | 1.195e-08 | 1.5548e-08 | 3.8855e-10 | 1.7321e-08 | 1.4712e-08 | 7.4839e-10 | 1.7804e-09 | 8.2769e-10 | 5.434e-11 | 74620.203
164643.844 | 1.1906e-08 | 1.5785e-08 | 3.8311e-10 | 1.7183e-08 | 1.4705e-08 | 7.5566e-10 | 1.7713e-09 | 8.3167e-10 | 5.4447e-11 | 74632.375
164656.016 | 1.196e-08 | 1.5388e-08 | 3.8704e-10 | 1.755e-08 | 1.4755e-08 | 7.5149e-10 | 1.7739e-09 | 8.2854e-10 | 5.5299e-11 | 74644.547
164668.172 | 1.2005e-08 | 1.5484e-08 | 3.8679e-10 | 1.7478e-08 | 1.4838e-08 | 7.5071e-10 | 1.7939e-09 | 8.2591e-10 | 5.4823e-11 | 74656.703
164680.344 | 1.199e-08 | 1.5767e-08 | 3.8652e-10 | 1.7305e-08 | 1.4999e-08 | 7.5441e-10 | 1.8011e-09 | 8.3372e-10 | 5.4424e-11 | 74668.875
164692.516 | 1.2189e-08 | 1.5795e-08 | 3.893e-10 | 1.7277e-08 | 1.4851e-08 | 7.4852e-10 | 1.7896e-09 | 8.3076e-10 | 5.4682e-11 | 74681.047
164704.672 | 1.204e-08 | 1.5642e-08 | 3.9461e-10 | 1.7305e-08 | 1.4836e-08 | 7.5256e-10 | 1.7812e-09 | 8.3376e-10 | 5.3898e-11 | 74693.203
164716.844 | 1.1937e-08 | 1.5504e-08 | 3.8156e-10 | 1.7332e-08 | 1.4752e-08 | 7.5406e-10 | 1.7927e-09 | 8.4093e-10 | 5.45e-11 | 74705.375
164729.016 | 1.1924e-08 | 1.5551e-08 | 3.8245e-10 | 1.7209e-08 | 1.4804e-08 | 7.516e-10 | 1.7682e-09 | 8.2969e-10 | 5.3433e-11 | 74717.547
164741.188 | 1.1874e-08 | 1.5674e-08 | 3.8321e-10 | 1.7034e-08 | 1.4631e-08 | 7.5262e-10 | 1.7786e-09 | 8.2465e-10 | 5.3886e-11 | 74729.719
164753.344 | 1.1871e-08 | 1.5452e-08 | 3.7987e-10 | 1.7154e-08 | 1.4626e-08 | 7.4856e-10 | 1.7678e-09 | 8.2023e-10 | 5.3435e-11 | 74741.875
164765.516 | 1.1758e-08 | 1.5469e-08 | 3.7777e-10 | 1.6885e-08 | 1.4603e-08 | 7.4547e-10 | 1.7659e-09 | 8.1956e-10 | 5.3817e-11 | 74754.047
164777.688 | 1.189e-08 | 1.5342e-08 | 3.7905e-10 | 1.7108e-08 | 1.464e-08 | 7.4652e-10 | 1.7752e-09 | 8.2495e-10 | 5.4012e-11 | 74766.219
164789.844 | 1.1996e-08 | 1.5492e-08 | 3.796e-10 | 1.7114e-08 | 1.4613e-08 | 7.4544e-10 | 1.7671e-09 | 8.2555e-10 | 5.3592e-11 | 74778.375
164802.016 | 1.1863e-08 | 1.5561e-08 | 3.8062e-10 | 1.729e-08 | 1.463e-08 | 7.4294e-10 | 1.7623e-09 | 8.2374e-10 | 5.386e-11 | 74790.547
164814.188 | 1.1846e-08 | 1.5604e-08 | 3.8513e-10 | 1.7155e-08 | 1.4843e-08 | 7.5769e-10 | 1.7952e-09 | 8.4211e-10 | 5.3865e-11 | 74802.719
164826.344 | 1.2072e-08 | 1.5568e-08 | 3.8777e-10 | 1.7317e-08 | 1.4982e-08 | 7.6446e-10 | 1.7867e-09 | 8.352e-10 | 5.4433e-11 | 74814.875
164838.516 | 1.1925e-08 | 1.5646e-08 | 3.8727e-10 | 1.7167e-08 | 1.4981e-08 | 7.5609e-10 | 1.7818e-09 | 8.4219e-10 | 5.4255e-11 | 74827.047
164850.688 | 1.2067e-08 | 1.5586e-08 | 3.862e-10 | 1.7311e-08 | 1.4863e-08 | 7.6391e-10 | 1.7887e-09 | 8.4014e-10 | 5.4366e-11 | 74839.219
164862.844 | 1.1953e-08 | 1.5621e-08 | 3.8861e-10 | 1.7232e-08 | 1.4855e-08 | 7.542e-10 | 1.7852e-09 | 8.3596e-10 | 5.4402e-11 | 74851.375
164875.016 | 1.2124e-08 | 1.5677e-08 | 3.9204e-10 | 1.7401e-08 | 1.4861e-08 | 7.5261e-10 | 1.801e-09 | 8.4264e-10 | 5.3986e-11 | 74863.547
164887.188 | 1.1851e-08 | 1.5552e-08 | 3.9067e-10 | 1.7266e-08 | 1.49e-08 | 7.6422e-10 | 1.7881e-09 | 8.436e-10 | 5.4813e-11 | 74875.719
164899.344 | 1.2074e-08 | 1.5694e-08 | 3.9223e-10 | 1.7286e-08 | 1.4898e-08 | 7.5913e-10 | 1.8041e-09 | 8.4175e-10 | 5.453e-11 | 74887.875
164911.516 | 1.2379e-08 | 1.5749e-08 | 3.8943e-10 | 1.7171e-08 | 1.4859e-08 | 7.5838e-10 | 1.8028e-09 | 8.3243e-10 | 5.4238e-11 | 74900.047
164923.688 | 1.1979e-08 | 1.5786e-08 | 3.8601e-10 | 1.7134e-08 | 1.4732e-08 | 7.6045e-10 | 1.7965e-09 | 8.3037e-10 | 5.3959e-11 | 74912.219
164935.859 | 1.2043e-08 | 1.5551e-08 | 3.8126e-10 | 1.7078e-08 | 1.4829e-08 | 7.436e-10 | 1.7654e-09 | 8.2529e-10 | 5.3228e-11 | 74924.39
164948.016 | 1.1917e-08 | 1.5374e-08 | 3.8363e-10 | 1.7058e-08 | 1.4692e-08 | 7.5907e-10 | 1.7622e-09 | 8.2466e-10 | 5.4392e-11 | 74936.547
164960.188 | 1.1994e-08 | 1.5601e-08 | 3.8573e-10 | 1.7334e-08 | 1.4659e-08 | 7.5794e-10 | 1.7866e-09 | 8.2259e-10 | 5.4452e-11 | 74948.719
164972.359 | 1.1963e-08 | 1.5568e-08 | 3.835e-10 | 1.7027e-08 | 1.4629e-08 | 7.5138e-10 | 1.7634e-09 | 8.3206e-10 | 5.4042e-11 | 74960.89
164984.516 | 1.1929e-08 | 1.5553e-08 | 3.7712e-10 | 1.6949e-08 | 1.4706e-08 | 7.5392e-10 | 1.7748e-09 | 8.2591e-10 | 5.3873e-11 | 74973.047
164996.688 | 1.1814e-08 | 1.5437e-08 | 3.8352e-10 | 1.719e-08 | 1.462e-08 | 7.5506e-10 | 1.7783e-09 | 8.4354e-10 | 5.3389e-11 | 74985.219
165008.859 | 1.1733e-08 | 1.5334e-08 | 3.7665e-10 | 1.7062e-08 | 1.471e-08 | 7.4452e-10 | 1.7701e-09 | 8.2085e-10 | 5.3794e-11 | 74997.39
165021.016 | 1.1847e-08 | 1.5251e-08 | 3.791e-10 | 1.7036e-08 | 1.4576e-08 | 7.5571e-10 | 1.7766e-09 | 8.3553e-10 | 5.4046e-11 | 75009.547
165033.188 | 1.2052e-08 | 1.549e-08 | 3.7714e-10 | 1.7241e-08 | 1.4948e-08 | 7.5228e-10 | 1.7674e-09 | 8.2575e-10 | 5.4131e-11 | 75021.719
165045.359 | 1.2112e-08 | 1.5621e-08 | 3.8785e-10 | 1.71e-08 | 1.4871e-08 | 7.5502e-10 | 1.7788e-09 | 8.2684e-10 | 5.391e-11 | 75033.89
165057.516 | 1.184e-08 | 1.5447e-08 | 3.8513e-10 | 1.717e-08 | 1.4779e-08 | 7.4452e-10 | 1.7707e-09 | 8.2089e-10 | 5.4167e-11 | 75046.047
165069.688 | 1.1948e-08 | 1.5582e-08 | 3.8125e-10 | 1.7017e-08 | 1.4845e-08 | 7.5317e-10 | 1.7695e-09 | 8.3456e-10 | 5.4392e-11 | 75058.219
165081.859 | 1.1926e-08 | 1.5576e-08 | 3.8682e-10 | 1.7124e-08 | 1.4827e-08 | 7.4943e-10 | 1.7921e-09 | 8.3183e-10 | 5.4412e-11 | 75070.39
165094.016 | 1.1934e-08 | 1.529e-08 | 3.877e-10 | 1.7334e-08 | 1.4664e-08 | 7.4999e-10 | 1.79e-09 | 8.243e-10 | 5.3992e-11 | 75082.547
165106.188 | 1.1908e-08 | 1.5434e-08 | 3.8483e-10 | 1.7078e-08 | 1.4825e-08 | 7.5424e-10 | 1.769e-09 | 8.1511e-10 | 5.3804e-11 | 75094.719
165118.359 | 1.2002e-08 | 1.546e-08 | 3.8309e-10 | 1.702e-08 | 1.4882e-08 | 7.4784e-10 | 1.7746e-09 | 8.2538e-10 | 5.4124e-11 | 75106.89
165130.531 | 1.1893e-08 | 1.5235e-08 | 3.7786e-10 | 1.6955e-08 | 1.4695e-08 | 7.418e-10 | 1.7709e-09 | 8.2056e-10 | 5.3786e-11 | 75119.062
165142.688 | 1.1892e-08 | 1.5376e-08 | 3.8236e-10 | 1.677e-08 | 1.4755e-08 | 7.4947e-10 | 1.7564e-09 | 8.2752e-10 | 5.3278e-11 | 75131.219
165154.859 | 1.1935e-08 | 1.5551e-08 | 3.8162e-10 | 1.697e-08 | 1.471e-08 | 7.4629e-10 | 1.7472e-09 | 8.1982e-10 | 5.3143e-11 | 75143.39
165167.031 | 1.2003e-08 | 1.5419e-08 | 3.7626e-10 | 1.6951e-08 | 1.482e-08 | 7.4279e-10 | 1.762e-09 | 8.1867e-10 | 5.3651e-11 | 75155.562
165179.188 | 1.1732e-08 | 1.5494e-08 | 3.767e-10 | 1.7003e-08 | 1.4668e-08 | 7.3578e-10 | 1.7612e-09 | 8.1702e-10 | 5.3522e-11 | 75167.719
165191.359 | 1.1897e-08 | 1.5566e-08 | 3.797e-10 | 1.7047e-08 | 1.4748e-08 | 7.5517e-10 | 1.7687e-09 | 8.175e-10 | 5.4058e-11 | 75179.89
165203.531 | 1.197e-08 | 1.5593e-08 | 3.791e-10 | 1.6932e-08 | 1.4842e-08 | 7.4853e-10 | 1.7567e-09 | 8.2504e-10 | 5.3364e-11 | 75192.062
165215.688 | 1.2053e-08 | 1.5613e-08 | 3.7558e-10 | 1.6947e-08 | 1.4589e-08 | 7.451e-10 | 1.7608e-09 | 8.1985e-10 | 5.4122e-11 | 75204.219
165227.859 | 1.1991e-08 | 1.5353e-08 | 3.7698e-10 | 1.6994e-08 | 1.4791e-08 | 7.4609e-10 | 1.7514e-09 | 8.2266e-10 | 5.3518e-11 | 75216.39
165240.031 | 1.1855e-08 | 1.5415e-08 | 3.7512e-10 | 1.6946e-08 | 1.4577e-08 | 7.4741e-10 | 1.7518e-09 | 8.22e-10 | 5.3912e-11 | 75228.562
165252.188 | 1.176e-08 | 1.5498e-08 | 3.7872e-10 | 1.6809e-08 | 1.4679e-08 | 7.4025e-10 | 1.7681e-09 | 8.1679e-10 | 5.3278e-11 | 75240.719
165264.359 | 1.1705e-08 | 1.5608e-08 | 3.7774e-10 | 1.6907e-08 | 1.4779e-08 | 7.4329e-10 | 1.7532e-09 | 8.1624e-10 | 5.3388e-11 | 75252.89
165276.531 | 1.1898e-08 | 1.5495e-08 | 3.7865e-10 | 1.6969e-08 | 1.4493e-08 | 7.5287e-10 | 1.7661e-09 | 8.1722e-10 | 5.2821e-11 | 75265.062
165288.688 | 1.1879e-08 | 1.5442e-08 | 3.8291e-10 | 1.7059e-08 | 1.4852e-08 | 7.5232e-10 | 1.7727e-09 | 8.3284e-10 | 5.3936e-11 | 75277.219
165300.859 | 1.1967e-08 | 1.5671e-08 | 3.8524e-10 | 1.6993e-08 | 1.4754e-08 | 7.511e-10 | 1.7707e-09 | 8.3106e-10 | 5.3811e-11 | 75289.39
165313.031 | 1.1956e-08 | 1.5829e-08 | 3.8376e-10 | 1.7122e-08 | 1.477e-08 | 7.5261e-10 | 1.7603e-09 | 8.3093e-10 | 5.5049e-11 | 75301.562
165325.203 | 1.1867e-08 | 1.5689e-08 | 3.8569e-10 | 1.7041e-08 | 1.4683e-08 | 7.5053e-10 | 1.7833e-09 | 8.2688e-10 | 5.42e-11 | 75313.734
165337.359 | 1.1887e-08 | 1.5573e-08 | 3.835e-10 | 1.7117e-08 | 1.4854e-08 | 7.6111e-10 | 1.7702e-09 | 8.2564e-10 | 5.3827e-11 | 75325.89
165349.531 | 1.197e-08 | 1.5522e-08 | 3.834e-10 | 1.6882e-08 | 1.4866e-08 | 7.491e-10 | 1.7742e-09 | 8.2623e-10 | 5.4445e-11 | 75338.062
165361.703 | 1.1873e-08 | 1.562e-08 | 3.7895e-10 | 1.6922e-08 | 1.4653e-08 | 7.3923e-10 | 1.7491e-09 | 8.1291e-10 | 5.3518e-11 | 75350.234
165373.859 | 1.1779e-08 | 1.5552e-08 | 3.7412e-10 | 1.6886e-08 | 1.4762e-08 | 7.5091e-10 | 1.737e-09 | 8.2095e-10 | 5.3287e-11 | 75362.39
165386.031 | 1.1849e-08 | 1.5591e-08 | 3.7469e-10 | 1.6785e-08 | 1.4486e-08 | 7.4247e-10 | 1.7757e-09 | 8.2036e-10 | 5.2806e-11 | 75374.562
165398.203 | 1.1791e-08 | 1.555e-08 | 3.8368e-10 | 1.7004e-08 | 1.4622e-08 | 7.5316e-10 | 1.7899e-09 | 8.162e-10 | 5.3976e-11 | 75386.734
165410.359 | 1.2084e-08 | 1.5594e-08 | 3.8028e-10 | 1.6997e-08 | 1.4719e-08 | 7.533e-10 | 1.7637e-09 | 8.2584e-10 | 5.4574e-11 | 75398.89
165422.531 | 1.2017e-08 | 1.5645e-08 | 3.8072e-10 | 1.728e-08 | 1.4872e-08 | 7.5247e-10 | 1.7666e-09 | 8.2684e-10 | 5.4368e-11 | 75411.062
165434.703 | 1.1972e-08 | 1.5416e-08 | 3.8056e-10 | 1.7223e-08 | 1.5038e-08 | 7.5084e-10 | 1.792e-09 | 8.3484e-10 | 5.4273e-11 | 75423.234
165446.859 | 1.1969e-08 | 1.5655e-08 | 3.7882e-10 | 1.6947e-08 | 1.4753e-08 | 7.4447e-10 | 1.7854e-09 | 8.2483e-10 | 5.3705e-11 | 75435.39
165459.031 | 1.2052e-08 | 1.5603e-08 | 3.8496e-10 | 1.7082e-08 | 1.4863e-08 | 7.4344e-10 | 1.77e-09 | 8.3766e-10 | 5.4367e-11 | 75447.562
165471.203 | 1.1954e-08 | 1.5702e-08 | 3.8308e-10 | 1.7171e-08 | 1.4892e-08 | 7.4776e-10 | 1.7853e-09 | 8.2451e-10 | 5.4031e-11 | 75459.734
165483.359 | 1.1932e-08 | 1.5755e-08 | 3.8166e-10 | 1.7036e-08 | 1.4881e-08 | 7.6078e-10 | 1.7725e-09 | 8.3014e-10 | 5.3846e-11 | 75471.89
165495.531 | 1.2016e-08 | 1.5789e-08 | 3.8384e-10 | 1.7054e-08 | 1.4813e-08 | 7.4618e-10 | 1.7791e-09 | 8.3383e-10 | 5.4761e-11 | 75484.062
165507.703 | 1.2127e-08 | 1.5776e-08 | 3.8338e-10 | 1.7057e-08 | 1.4761e-08 | 7.57e-10 | 1.7862e-09 | 8.2203e-10 | 5.4492e-11 | 75496.234
165519.875 | 1.1954e-08 | 1.5682e-08 | 3.8462e-10 | 1.6985e-08 | 1.4859e-08 | 7.5697e-10 | 1.7766e-09 | 8.2462e-10 | 5.3574e-11 | 75508.406
165532.031 | 1.2028e-08 | 1.5807e-08 | 3.8065e-10 | 1.6997e-08 | 1.4785e-08 | 7.4503e-10 | 1.792e-09 | 8.2962e-10 | 5.3983e-11 | 75520.562
165544.203 | 1.2063e-08 | 1.548e-08 | 3.7805e-10 | 1.7062e-08 | 1.4728e-08 | 7.5052e-10 | 1.7715e-09 | 8.2043e-10 | 5.4183e-11 | 75532.734
165556.375 | 1.1901e-08 | 1.5791e-08 | 3.7903e-10 | 1.6785e-08 | 1.4661e-08 | 7.5032e-10 | 1.7567e-09 | 8.2296e-10 | 5.4052e-11 | 75544.906
165568.531 | 1.204e-08 | 1.5396e-08 | 3.7836e-10 | 1.6761e-08 | 1.4688e-08 | 7.4785e-10 | 1.7683e-09 | 8.1681e-10 | 5.4162e-11 | 75557.062
165580.703 | 1.1836e-08 | 1.5731e-08 | 3.7895e-10 | 1.7011e-08 | 1.4705e-08 | 7.4317e-10 | 1.7578e-09 | 8.2473e-10 | 5.3639e-11 | 75569.234
165592.875 | 1.185e-08 | 1.5654e-08 | 3.7641e-10 | 1.6977e-08 | 1.4723e-08 | 7.5572e-10 | 1.7586e-09 | 8.2454e-10 | 5.3761e-11 | 75581.406
165605.031 | 1.1884e-08 | 1.5725e-08 | 3.752e-10 | 1.6844e-08 | 1.4658e-08 | 7.4818e-10 | 1.7547e-09 | 8.2241e-10 | 5.4603e-11 | 75593.562
165617.203 | 1.1947e-08 | 1.5388e-08 | 3.7574e-10 | 1.6673e-08 | 1.4696e-08 | 7.4287e-10 | 1.7183e-09 | 8.1057e-10 | 5.3344e-11 | 75605.734
165629.375 | 1.198e-08 | 1.5318e-08 | 3.7518e-10 | 1.6829e-08 | 1.4544e-08 | 7.4736e-10 | 1.7503e-09 | 8.0694e-10 | 5.3079e-11 | 75617.906
165641.531 | 1.185e-08 | 1.532e-08 | 3.7499e-10 | 1.6713e-08 | 1.4675e-08 | 7.3481e-10 | 1.7474e-09 | 8.0645e-10 | 5.4027e-11 | 75630.062
165653.703 | 1.1909e-08 | 1.5559e-08 | 3.7494e-10 | 1.6784e-08 | 1.4556e-08 | 7.482e-10 | 1.732e-09 | 8.1024e-10 | 5.4057e-11 | 75642.234
165665.875 | 1.2006e-08 | 1.5194e-08 | 3.7241e-10 | 1.6834e-08 | 1.4492e-08 | 7.3944e-10 | 1.7276e-09 | 8.0888e-10 | 5.3049e-11 | 75654.406
165678.031 | 1.1838e-08 | 1.5478e-08 | 3.7256e-10 | 1.6929e-08 | 1.4485e-08 | 7.3547e-10 | 1.7187e-09 | 8.1071e-10 | 5.3068e-11 | 75666.562
165690.203 | 1.195e-08 | 1.5588e-08 | 3.7715e-10 | 1.671e-08 | 1.4641e-08 | 7.3519e-10 | 1.7333e-09 | 8.1255e-10 | 5.3728e-11 | 75678.734
165702.375 | 1.1872e-08 | 1.5558e-08 | 3.7442e-10 | 1.674e-08 | 1.4761e-08 | 7.3716e-10 | 1.74e-09 | 8.203e-10 | 5.3004e-11 | 75690.906
165714.547 | 1.197e-08 | 1.5691e-08 | 3.7456e-10 | 1.6615e-08 | 1.4582e-08 | 7.3476e-10 | 1.739e-09 | 8.1265e-10 | 5.3703e-11 | 75703.078
165726.703 | 1.1917e-08 | 1.5656e-08 | 3.7428e-10 | 1.694e-08 | 1.4682e-08 | 7.4282e-10 | 1.7691e-09 | 8.2252e-10 | 5.3516e-11 | 75715.234
165738.875 | 1.1911e-08 | 1.564e-08 | 3.781e-10 | 1.7038e-08 | 1.4603e-08 | 7.515e-10 | 1.7559e-09 | 8.2086e-10 | 5.3666e-11 | 75727.406
165751.047 | 1.2127e-08 | 1.544e-08 | 3.793e-10 | 1.6955e-08 | 1.4593e-08 | 7.4614e-10 | 1.7761e-09 | 8.2204e-10 | 5.4069e-11 | 75739.578
165763.203 | 1.1912e-08 | 1.5632e-08 | 3.789e-10 | 1.6857e-08 | 1.4622e-08 | 7.4504e-10 | 1.7432e-09 | 8.1751e-10 | 5.3514e-11 | 75751.734
165775.375 | 1.1906e-08 | 1.5439e-08 | 3.7914e-10 | 1.6938e-08 | 1.4636e-08 | 7.4925e-10 | 1.7583e-09 | 8.2128e-10 | 5.3562e-11 | 75763.906
165787.547 | 1.1965e-08 | 1.5651e-08 | 3.7709e-10 | 1.6693e-08 | 1.4765e-08 | 7.4166e-10 | 1.7647e-09 | 8.2437e-10 | 5.4136e-11 | 75776.078
165799.703 | 1.1821e-08 | 1.5536e-08 | 3.7891e-10 | 1.6845e-08 | 1.4698e-08 | 7.5063e-10 | 1.7647e-09 | 8.2903e-10 | 5.4202e-11 | 75788.234
165811.875 | 1.1909e-08 | 1.5758e-08 | 3.8002e-10 | 1.687e-08 | 1.4571e-08 | 7.3607e-10 | 1.7565e-09 | 8.1686e-10 | 5.3477e-11 | 75800.406
165824.047 | 1.1749e-08 | 1.5584e-08 | 3.7912e-10 | 1.6803e-08 | 1.4649e-08 | 7.3897e-10 | 1.7679e-09 | 8.2699e-10 | 5.334e-11 | 75812.578
165836.203 | 1.2004e-08 | 1.5823e-08 | 3.8078e-10 | 1.702e-08 | 1.4727e-08 | 7.4393e-10 | 1.7695e-09 | 8.2557e-10 | 5.3966e-11 | 75824.734
165848.375 | 1.1959e-08 | 1.5617e-08 | 3.82e-10 | 1.6934e-08 | 1.4901e-08 | 7.4839e-10 | 1.7648e-09 | 8.2661e-10 | 5.4971e-11 | 75836.906
165860.547 | 1.1972e-08 | 1.5641e-08 | 3.8301e-10 | 1.7027e-08 | 1.4753e-08 | 7.4503e-10 | 1.7812e-09 | 8.297e-10 | 5.4763e-11 | 75849.078
165872.719 | 1.198e-08 | 1.5888e-08 | 3.8648e-10 | 1.7176e-08 | 1.4992e-08 | 7.4931e-10 | 1.7897e-09 | 8.2508e-10 | 5.4287e-11 | 75861.25
165884.875 | 1.1943e-08 | 1.5792e-08 | 3.8198e-10 | 1.6962e-08 | 1.4783e-08 | 7.4504e-10 | 1.7742e-09 | 8.2737e-10 | 5.4529e-11 | 75873.406
165897.047 | 1.2083e-08 | 1.5435e-08 | 3.8373e-10 | 1.715e-08 | 1.4837e-08 | 7.4823e-10 | 1.7719e-09 | 8.3509e-10 | 5.4378e-11 | 75885.578
165909.219 | 1.1949e-08 | 1.5632e-08 | 3.8448e-10 | 1.7065e-08 | 1.4824e-08 | 7.4161e-10 | 1.7621e-09 | 8.29e-10 | 5.4688e-11 | 75897.75
165921.375 | 1.1887e-08 | 1.573e-08 | 3.8032e-10 | 1.6996e-08 | 1.4683e-08 | 7.4499e-10 | 1.771e-09 | 8.3011e-10 | 5.4553e-11 | 75909.906
165933.547 | 1.2153e-08 | 1.5478e-08 | 3.7363e-10 | 1.6892e-08 | 1.4706e-08 | 7.4938e-10 | 1.7662e-09 | 8.2152e-10 | 5.3632e-11 | 75922.078
165945.719 | 1.2097e-08 | 1.5603e-08 | 3.7704e-10 | 1.6873e-08 | 1.4762e-08 | 7.4055e-10 | 1.7582e-09 | 8.2538e-10 | 5.3948e-11 | 75934.25
165957.875 | 1.1886e-08 | 1.5519e-08 | 3.7731e-10 | 1.6893e-08 | 1.4698e-08 | 7.4174e-10 | 1.7482e-09 | 8.2259e-10 | 5.2945e-11 | 75946.406
165970.047 | 1.1834e-08 | 1.5346e-08 | 3.7644e-10 | 1.7054e-08 | 1.4529e-08 | 7.4726e-10 | 1.7651e-09 | 8.3564e-10 | 5.3558e-11 | 75958.578
165982.219 | 1.1856e-08 | 1.5315e-08 | 3.7437e-10 | 1.6864e-08 | 1.4617e-08 | 7.32e-10 | 1.7682e-09 | 8.3274e-10 | 5.3531e-11 | 75970.75
165994.375 | 1.1813e-08 | 1.541e-08 | 3.8369e-10 | 1.7065e-08 | 1.4792e-08 | 7.3685e-10 | 1.7463e-09 | 8.23e-10 | 5.3645e-11 | 75982.906
166006.547 | 1.1831e-08 | 1.5516e-08 | 3.7574e-10 | 1.7014e-08 | 1.4662e-08 | 7.3855e-10 | 1.7641e-09 | 8.1533e-10 | 5.285e-11 | 75995.078
166018.719 | 1.1914e-08 | 1.532e-08 | 3.7662e-10 | 1.6914e-08 | 1.4498e-08 | 7.3832e-10 | 1.7569e-09 | 8.1723e-10 | 5.355e-11 | 76007.25
166030.875 | 1.1909e-08 | 1.5449e-08 | 3.7875e-10 | 1.6774e-08 | 1.4568e-08 | 7.3092e-10 | 1.7501e-09 | 8.1776e-10 | 5.35e-11 | 76019.406
166043.047 | 1.188e-08 | 1.5562e-08 | 3.7678e-10 | 1.6887e-08 | 1.4579e-08 | 7.3413e-10 | 1.7428e-09 | 8.1944e-10 | 5.345e-11 | 76031.578
166055.219 | 1.1874e-08 | 1.5549e-08 | 3.7664e-10 | 1.6912e-08 | 1.4522e-08 | 7.3309e-10 | 1.7413e-09 | 8.1847e-10 | 5.3141e-11 | 76043.75
166067.391 | 1.2019e-08 | 1.5747e-08 | 3.8127e-10 | 1.7035e-08 | 1.4706e-08 | 7.4189e-10 | 1.7822e-09 | 8.3272e-10 | 5.4198e-11 | 76055.922
166079.547 | 1.198e-08 | 1.5715e-08 | 3.8311e-10 | 1.7019e-08 | 1.4792e-08 | 7.4299e-10 | 1.7882e-09 | 8.3637e-10 | 5.4747e-11 | 76068.078
166091.719 | 1.1852e-08 | 1.5657e-08 | 3.8174e-10 | 1.7142e-08 | 1.5029e-08 | 7.4093e-10 | 1.7824e-09 | 8.3003e-10 | 5.4696e-11 | 76080.25
166103.891 | 1.213e-08 | 1.5722e-08 | 3.812e-10 | 1.7159e-08 | 1.473e-08 | 7.4344e-10 | 1.7711e-09 | 8.2939e-10 | 5.4162e-11 | 76092.422
166116.047 | 1.1969e-08 | 1.5684e-08 | 3.8085e-10 | 1.7123e-08 | 1.4909e-08 | 7.4327e-10 | 1.7732e-09 | 8.2656e-10 | 5.4339e-11 | 76104.578
166128.219 | 1.1957e-08 | 1.5545e-08 | 3.7766e-10 | 1.6876e-08 | 1.4726e-08 | 7.483e-10 | 1.7743e-09 | 8.2481e-10 | 5.4854e-11 | 76116.75
166140.391 | 1.1939e-08 | 1.5884e-08 | 3.8178e-10 | 1.6856e-08 | 1.4732e-08 | 7.4051e-10 | 1.775e-09 | 8.2575e-10 | 5.4322e-11 | 76128.922
166152.547 | 1.1916e-08 | 1.5601e-08 | 3.8289e-10 | 1.7175e-08 | 1.4616e-08 | 7.3624e-10 | 1.7697e-09 | 8.272e-10 | 5.5141e-11 | 76141.078
166164.719 | 1.2001e-08 | 1.5596e-08 | 3.8489e-10 | 1.6955e-08 | 1.4818e-08 | 7.5306e-10 | 1.7811e-09 | 8.2683e-10 | 5.3997e-11 | 76153.25
166176.891 | 1.2072e-08 | 1.5921e-08 | 3.8164e-10 | 1.7133e-08 | 1.4729e-08 | 7.4136e-10 | 1.7864e-09 | 8.3354e-10 | 5.5295e-11 | 76165.422
166189.047 | 1.1906e-08 | 1.5747e-08 | 3.8265e-10 | 1.7011e-08 | 1.4766e-08 | 7.4851e-10 | 1.7712e-09 | 8.4284e-10 | 5.4804e-11 | 76177.578
166201.219 | 1.202e-08 | 1.5645e-08 | 3.8555e-10 | 1.7394e-08 | 1.4773e-08 | 7.4526e-10 | 1.799e-09 | 8.2883e-10 | 5.426e-11 | 76189.75
166213.391 | 1.2e-08 | 1.566e-08 | 3.7919e-10 | 1.7247e-08 | 1.4814e-08 | 7.4386e-10 | 1.782e-09 | 8.272e-10 | 5.4631e-11 | 76201.922
166225.547 | 1.1909e-08 | 1.5701e-08 | 3.7997e-10 | 1.7092e-08 | 1.4678e-08 | 7.3784e-10 | 1.7649e-09 | 8.232e-10 | 5.4063e-11 | 76214.078
166237.719 | 1.1833e-08 | 1.5636e-08 | 3.7657e-10 | 1.6963e-08 | 1.479e-08 | 7.5227e-10 | 1.777e-09 | 8.3214e-10 | 5.4506e-11 | 76226.25
166249.891 | 1.1745e-08 | 1.5726e-08 | 3.8055e-10 | 1.6979e-08 | 1.4622e-08 | 7.4091e-10 | 1.772e-09 | 8.212e-10 | 5.4032e-11 | 76238.422
166262.063 | 1.1786e-08 | 1.5597e-08 | 3.7776e-10 | 1.68e-08 | 1.4709e-08 | 7.3525e-10 | 1.7479e-09 | 8.2333e-10 | 5.3402e-11 | 76250.594
166274.219 | 1.1827e-08 | 1.5568e-08 | 3.7798e-10 | 1.6835e-08 | 1.4637e-08 | 7.4303e-10 | 1.7596e-09 | 8.1915e-10 | 5.3839e-11 | 76262.75
166286.391 | 1.2018e-08 | 1.5616e-08 | 3.8089e-10 | 1.7016e-08 | 1.4733e-08 | 7.4457e-10 | 1.7626e-09 | 8.2395e-10 | 5.3852e-11 | 76274.922
166298.563 | 1.2026e-08 | 1.5777e-08 | 3.7722e-10 | 1.6975e-08 | 1.4671e-08 | 7.3875e-10 | 1.7779e-09 | 8.3341e-10 | 5.3083e-11 | 76287.094
166310.719 | 1.1835e-08 | 1.5649e-08 | 3.7856e-10 | 1.6827e-08 | 1.4605e-08 | 7.3869e-10 | 1.7799e-09 | 8.2377e-10 | 5.3751e-11 | 76299.25
166322.891 | 1.186e-08 | 1.5677e-08 | 3.8118e-10 | 1.6885e-08 | 1.4629e-08 | 7.4637e-10 | 1.7616e-09 | 8.3592e-10 | 5.3673e-11 | 76311.422
166335.063 | 1.1731e-08 | 1.5627e-08 | 3.7716e-10 | 1.6813e-08 | 1.4431e-08 | 7.4237e-10 | 1.743e-09 | 8.1898e-10 | 5.3449e-11 | 76323.594
166347.219 | 1.1651e-08 | 1.5411e-08 | 3.7579e-10 | 1.689e-08 | 1.4643e-08 | 7.4338e-10 | 1.7604e-09 | 8.1577e-10 | 5.3619e-11 | 76335.75
166359.391 | 1.1824e-08 | 1.5575e-08 | 3.7824e-10 | 1.6925e-08 | 1.4665e-08 | 7.3684e-10 | 1.7734e-09 | 8.268e-10 | 5.3201e-11 | 76347.922
166371.563 | 1.1821e-08 | 1.5433e-08 | 3.773e-10 | 1.6932e-08 | 1.4741e-08 | 7.3773e-10 | 1.762e-09 | 8.2451e-10 | 5.2883e-11 | 76360.094
166383.719 | 1.1928e-08 | 1.5572e-08 | 3.7107e-10 | 1.7002e-08 | 1.4659e-08 | 7.379e-10 | 1.7864e-09 | 8.2411e-10 | 5.3879e-11 | 76372.25
166395.891 | 1.1807e-08 | 1.536e-08 | 3.738e-10 | 1.7059e-08 | 1.463e-08 | 7.485e-10 | 1.7615e-09 | 8.3044e-10 | 5.4284e-11 | 76384.422
166408.063 | 1.1882e-08 | 1.5563e-08 | 3.7331e-10 | 1.6996e-08 | 1.4417e-08 | 7.379e-10 | 1.7734e-09 | 8.3072e-10 | 5.4051e-11 | 76396.594
166420.219 | 1.1755e-08 | 1.5506e-08 | 3.7167e-10 | 1.6986e-08 | 1.4564e-08 | 7.4507e-10 | 1.7742e-09 | 8.298e-10 | 5.4128e-11 | 76408.75
166432.391 | 1.1994e-08 | 1.561e-08 | 3.7824e-10 | 1.7145e-08 | 1.489e-08 | 7.4075e-10 | 1.7819e-09 | 8.3014e-10 | 5.3829e-11 | 76420.922
166444.563 | 1.1894e-08 | 1.5644e-08 | 3.79e-10 | 1.7107e-08 | 1.4717e-08 | 7.4264e-10 | 1.7883e-09 | 8.328e-10 | 5.3597e-11 | 76433.094
166456.734 | 1.1982e-08 | 1.5515e-08 | 3.7679e-10 | 1.689e-08 | 1.4571e-08 | 7.4384e-10 | 1.7666e-09 | 8.2406e-10 | 5.4114e-11 | 76445.265
166468.891 | 1.1725e-08 | 1.5418e-08 | 3.7987e-10 | 1.6837e-08 | 1.4699e-08 | 7.3599e-10 | 1.7704e-09 | 8.2282e-10 | 5.3787e-11 | 76457.422
166481.063 | 1.1909e-08 | 1.5255e-08 | 3.7827e-10 | 1.7084e-08 | 1.4527e-08 | 7.3943e-10 | 1.7507e-09 | 8.2606e-10 | 5.4444e-11 | 76469.594
166493.234 | 1.1839e-08 | 1.5356e-08 | 3.8097e-10 | 1.7223e-08 | 1.465e-08 | 7.4043e-10 | 1.7629e-09 | 8.3053e-10 | 5.3777e-11 | 76481.765
166505.391 | 1.1874e-08 | 1.5501e-08 | 3.8079e-10 | 1.7115e-08 | 1.4737e-08 | 7.3918e-10 | 1.7953e-09 | 8.2504e-10 | 5.3362e-11 | 76493.922
166517.563 | 1.187e-08 | 1.5646e-08 | 3.8038e-10 | 1.7305e-08 | 1.4378e-08 | 7.4607e-10 | 1.78e-09 | 8.3035e-10 | 5.4034e-11 | 76506.094
166529.734 | 1.2007e-08 | 1.5497e-08 | 3.8059e-10 | 1.698e-08 | 1.4796e-08 | 7.2797e-10 | 1.7682e-09 | 8.3154e-10 | 5.4202e-11 | 76518.265
166541.891 | 1.1935e-08 | 1.5397e-08 | 3.8066e-10 | 1.7069e-08 | 1.4593e-08 | 7.386e-10 | 1.7508e-09 | 8.2749e-10 | 5.4057e-11 | 76530.422
166554.063 | 1.1742e-08 | 1.546e-08 | 3.8221e-10 | 1.6996e-08 | 1.4741e-08 | 7.4741e-10 | 1.768e-09 | 8.2817e-10 | 5.3598e-11 | 76542.594
166566.234 | 1.1714e-08 | 1.5581e-08 | 3.791e-10 | 1.7028e-08 | 1.4829e-08 | 7.347e-10 | 1.7865e-09 | 8.2931e-10 | 5.3436e-11 | 76554.765
166578.391 | 1.1767e-08 | 1.5547e-08 | 3.7882e-10 | 1.6911e-08 | 1.4627e-08 | 7.3311e-10 | 1.7751e-09 | 8.2723e-10 | 5.3467e-11 | 76566.922
166590.563 | 1.1745e-08 | 1.556e-08 | 3.8087e-10 | 1.7e-08 | 1.456e-08 | 7.2906e-10 | 1.7603e-09 | 8.2105e-10 | 5.3955e-11 | 76579.094
166602.734 | 1.1874e-08 | 1.5469e-08 | 3.7372e-10 | 1.6945e-08 | 1.469e-08 | 7.3603e-10 | 1.7713e-09 | 8.1856e-10 | 5.3288e-11 | 76591.265
166614.891 | 1.167e-08 | 1.5547e-08 | 3.7473e-10 | 1.6901e-08 | 1.4553e-08 | 7.4131e-10 | 1.7634e-09 | 8.2485e-10 | 5.3547e-11 | 76603.422
166627.063 | 1.1872e-08 | 1.566e-08 | 3.7627e-10 | 1.683e-08 | 1.4559e-08 | 7.3679e-10 | 1.754e-09 | 8.2198e-10 | 5.3986e-11 | 76615.594
166639.234 | 1.1848e-08 | 1.5494e-08 | 3.7929e-10 | 1.7088e-08 | 1.4766e-08 | 7.3192e-10 | 1.7677e-09 | 8.2022e-10 | 5.4245e-11 | 76627.765
166651.406 | 1.1843e-08 | 1.5686e-08 | 3.7997e-10 | 1.6916e-08 | 1.4767e-08 | 7.4323e-10 | 1.7607e-09 | 8.2686e-10 | 5.3492e-11 | 76639.937
166663.563 | 1.1864e-08 | 1.547e-08 | 3.7658e-10 | 1.6874e-08 | 1.4634e-08 | 7.4766e-10 | 1.7404e-09 | 8.2977e-10 | 5.3539e-11 | 76652.094
166675.734 | 1.1714e-08 | 1.546e-08 | 3.7229e-10 | 1.6858e-08 | 1.4551e-08 | 7.3694e-10 | 1.7554e-09 | 8.219e-10 | 5.2471e-11 | 76664.265
166687.906 | 1.1712e-08 | 1.5237e-08 | 3.7304e-10 | 1.6916e-08 | 1.4613e-08 | 7.3729e-10 | 1.7645e-09 | 8.0897e-10 | 5.307e-11 | 76676.437
166700.063 | 1.1793e-08 | 1.522e-08 | 3.7237e-10 | 1.6815e-08 | 1.4564e-08 | 7.4572e-10 | 1.768e-09 | 8.2402e-10 | 5.337e-11 | 76688.594
166712.234 | 1.1883e-08 | 1.5303e-08 | 3.7733e-10 | 1.6858e-08 | 1.4687e-08 | 7.3807e-10 | 1.7461e-09 | 8.3115e-10 | 5.362e-11 | 76700.765
166724.406 | 1.1768e-08 | 1.5177e-08 | 3.7774e-10 | 1.6906e-08 | 1.4533e-08 | 7.4153e-10 | 1.7661e-09 | 8.2343e-10 | 5.3223e-11 | 76712.937
166736.563 | 1.1765e-08 | 1.5368e-08 | 3.7919e-10 | 1.6921e-08 | 1.454e-08 | 7.4433e-10 | 1.7423e-09 | 8.2334e-10 | 5.3246e-11 | 76725.094
166748.734 | 1.1769e-08 | 1.524e-08 | 3.8088e-10 | 1.7e-08 | 1.4664e-08 | 7.4227e-10 | 1.7893e-09 | 8.2384e-10 | 5.3469e-11 | 76737.265
166760.906 | 1.1873e-08 | 1.543e-08 | 3.779e-10 | 1.7033e-08 | 1.4704e-08 | 7.4598e-10 | 1.758e-09 | 8.2136e-10 | 5.3491e-11 | 76749.437
166773.063 | 1.1761e-08 | 1.5454e-08 | 3.8407e-10 | 1.6905e-08 | 1.4631e-08 | 7.4365e-10 | 1.7606e-09 | 8.2403e-10 | 5.4269e-11 | 76761.594
166785.234 | 1.1914e-08 | 1.5464e-08 | 3.7756e-10 | 1.7154e-08 | 1.4689e-08 | 7.4267e-10 | 1.7673e-09 | 8.245e-10 | 5.3693e-11 | 76773.765
166797.406 | 1.1713e-08 | 1.539e-08 | 3.8092e-10 | 1.6926e-08 | 1.4702e-08 | 7.4293e-10 | 1.7587e-09 | 8.2837e-10 | 5.3268e-11 | 76785.937
166809.563 | 1.1818e-08 | 1.5273e-08 | 3.7529e-10 | 1.6802e-08 | 1.452e-08 | 7.4176e-10 | 1.7623e-09 | 8.1929e-10 | 5.3268e-11 | 76798.094
166821.734 | 1.1944e-08 | 1.554e-08 | 3.7509e-10 | 1.658e-08 | 1.4453e-08 | 7.314e-10 | 1.7546e-09 | 8.0906e-10 | 5.3052e-11 | 76810.265
166833.906 | 1.1713e-08 | 1.5352e-08 | 3.7111e-10 | 1.666e-08 | 1.4389e-08 | 7.3989e-10 | 1.7515e-09 | 8.0195e-10 | 5.3272e-11 | 76822.437
166846.078 | 1.1787e-08 | 1.5094e-08 | 3.7e-10 | 1.6709e-08 | 1.4258e-08 | 7.2559e-10 | 1.75e-09 | 8.2063e-10 | 5.3024e-11 | 76834.609
166858.234 | 1.1674e-08 | 1.5371e-08 | 3.7073e-10 | 1.6727e-08 | 1.4343e-08 | 7.3525e-10 | 1.7414e-09 | 8.1523e-10 | 5.2699e-11 | 76846.765
166870.406 | 1.1709e-08 | 1.5326e-08 | 3.6811e-10 | 1.6749e-08 | 1.4309e-08 | 7.2746e-10 | 1.7188e-09 | 8.1351e-10 | 5.2292e-11 | 76858.937
166882.578 | 1.1621e-08 | 1.5287e-08 | 3.6533e-10 | 1.6669e-08 | 1.4214e-08 | 7.281e-10 | 1.7392e-09 | 8.1688e-10 | 5.2051e-11 | 76871.109
166894.734 | 1.1588e-08 | 1.5269e-08 | 3.6668e-10 | 1.6666e-08 | 1.4456e-08 | 7.2949e-10 | 1.7218e-09 | 8.133e-10 | 5.2423e-11 | 76883.265
166906.906 | 1.1589e-08 | 1.5398e-08 | 3.6955e-10 | 1.6705e-08 | 1.4308e-08 | 7.3667e-10 | 1.7435e-09 | 8.2106e-10 | 5.2836e-11 | 76895.437
166919.078 | 1.1753e-08 | 1.5431e-08 | 3.7346e-10 | 1.6866e-08 | 1.4383e-08 | 7.377e-10 | 1.732e-09 | 8.1747e-10 | 5.3257e-11 | 76907.609
166931.234 | 1.1714e-08 | 1.5278e-08 | 3.7492e-10 | 1.6811e-08 | 1.4317e-08 | 7.3511e-10 | 1.7426e-09 | 8.2158e-10 | 5.3615e-11 | 76919.765
166943.406 | 1.1635e-08 | 1.5338e-08 | 3.7813e-10 | 1.685e-08 | 1.4455e-08 | 7.4079e-10 | 1.7505e-09 | 8.1466e-10 | 5.3366e-11 | 76931.937
166955.578 | 1.1561e-08 | 1.5303e-08 | 3.7566e-10 | 1.6906e-08 | 1.436e-08 | 7.3878e-10 | 1.7606e-09 | 8.1895e-10 | 5.3692e-11 | 76944.109
166967.734 | 1.1827e-08 | 1.5426e-08 | 3.7829e-10 | 1.691e-08 | 1.4604e-08 | 7.4392e-10 | 1.7437e-09 | 8.216e-10 | 5.3701e-11 | 76956.265
166979.906 | 1.1785e-08 | 1.5469e-08 | 3.7536e-10 | 1.7009e-08 | 1.4498e-08 | 7.4035e-10 | 1.7585e-09 | 8.1853e-10 | 5.3661e-11 | 76968.437
166992.078 | 1.1597e-08 | 1.5099e-08 | 3.7138e-10 | 1.667e-08 | 1.4455e-08 | 7.3389e-10 | 1.7303e-09 | 8.2222e-10 | 5.333e-11 | 76980.609
167004.234 | 1.1682e-08 | 1.5298e-08 | 3.7156e-10 | 1.6667e-08 | 1.4487e-08 | 7.2837e-10 | 1.7267e-09 | 8.0707e-10 | 5.3666e-11 | 76992.765
167016.406 | 1.1796e-08 | 1.5122e-08 | 3.7354e-10 | 1.6901e-08 | 1.4437e-08 | 7.2661e-10 | 1.7446e-09 | 8.1389e-10 | 5.2633e-11 | 77004.937
167028.578 | 1.1791e-08 | 1.5279e-08 | 3.7027e-10 | 1.6822e-08 | 1.4542e-08 | 7.3981e-10 | 1.7471e-09 | 8.162e-10 | 5.3323e-11 | 77017.109
167040.75 | 1.1816e-08 | 1.5147e-08 | 3.7196e-10 | 1.693e-08 | 1.4314e-08 | 7.3253e-10 | 1.7323e-09 | 8.0697e-10 | 5.2618e-11 | 77029.281
167052.906 | 1.1682e-08 | 1.5306e-08 | 3.7484e-10 | 1.6656e-08 | 1.4472e-08 | 7.3948e-10 | 1.7527e-09 | 8.156e-10 | 5.2822e-11 | 77041.437
167065.078 | 1.1642e-08 | 1.5152e-08 | 3.7017e-10 | 1.6596e-08 | 1.4326e-08 | 7.3821e-10 | 1.715e-09 | 8.0672e-10 | 5.3594e-11 | 77053.609
167077.25 | 1.1656e-08 | 1.5073e-08 | 3.7172e-10 | 1.6563e-08 | 1.4467e-08 | 7.2905e-10 | 1.7377e-09 | 8.1405e-10 | 5.2614e-11 | 77065.781
167089.406 | 1.1548e-08 | 1.5232e-08 | 3.7243e-10 | 1.6593e-08 | 1.4361e-08 | 7.3945e-10 | 1.7394e-09 | 8.1136e-10 | 5.2998e-11 | 77077.937
167101.578 | 1.1728e-08 | 1.5184e-08 | 3.7911e-10 | 1.6833e-08 | 1.4457e-08 | 7.253e-10 | 1.73e-09 | 8.0426e-10 | 5.3361e-11 | 77090.109
167113.75 | 1.1638e-08 | 1.523e-08 | 3.7201e-10 | 1.6757e-08 | 1.4494e-08 | 7.2776e-10 | 1.7393e-09 | 8.1732e-10 | 5.3215e-11 | 77102.281
167125.906 | 1.1647e-08 | 1.5419e-08 | 3.7364e-10 | 1.6815e-08 | 1.4462e-08 | 7.3454e-10 | 1.7561e-09 | 8.1543e-10 | 5.3744e-11 | 77114.437
167138.078 | 1.1811e-08 | 1.5566e-08 | 3.7674e-10 | 1.6856e-08 | 1.4628e-08 | 7.4041e-10 | 1.7747e-09 | 8.2145e-10 | 5.3557e-11 | 77126.609
167150.25 | 1.1809e-08 | 1.5502e-08 | 3.7577e-10 | 1.6697e-08 | 1.4506e-08 | 7.4082e-10 | 1.743e-09 | 8.1308e-10 | 5.3186e-11 | 77138.781
167162.406 | 1.155e-08 | 1.533e-08 | 3.7269e-10 | 1.6659e-08 | 1.4443e-08 | 7.2915e-10 | 1.7483e-09 | 8.112e-10 | 5.3018e-11 | 77150.937
167174.578 | 1.1696e-08 | 1.5117e-08 | 3.7378e-10 | 1.6861e-08 | 1.4408e-08 | 7.2546e-10 | 1.7347e-09 | 8.0301e-10 | 5.3225e-11 | 77163.109
167186.75 | 1.1695e-08 | 1.5307e-08 | 3.7572e-10 | 1.6953e-08 | 1.4531e-08 | 7.3867e-10 | 1.7371e-09 | 8.0383e-10 | 5.3541e-11 | 77175.281
167198.906 | 1.1755e-08 | 1.5215e-08 | 3.7588e-10 | 1.6703e-08 | 1.4592e-08 | 7.3001e-10 | 1.7284e-09 | 8.0291e-10 | 5.3258e-11 | 77187.437
167211.078 | 1.1793e-08 | 1.5104e-08 | 3.841e-10 | 1.6709e-08 | 1.4557e-08 | 7.3588e-10 | 1.7316e-09 | 8.1377e-10 | 5.3573e-11 | 77199.609
167223.25 | 1.1939e-08 | 1.5191e-08 | 3.7931e-10 | 1.6884e-08 | 1.4556e-08 | 7.3924e-10 | 1.7534e-09 | 8.0665e-10 | 5.38e-11 | 77211.781
167235.422 | 1.2012e-08 | 1.5268e-08 | 3.7952e-10 | 1.6619e-08 | 1.4408e-08 | 7.2605e-10 | 1.7396e-09 | 8.0818e-10 | 5.297e-11 | 77223.953
167247.578 | 1.1788e-08 | 1.5302e-08 | 3.8654e-10 | 1.704e-08 | 1.4699e-08 | 7.3999e-10 | 1.7501e-09 | 8.1943e-10 | 5.346e-11 | 77236.109
167259.75 | 1.1873e-08 | 1.5353e-08 | 3.8568e-10 | 1.7021e-08 | 1.4804e-08 | 7.402e-10 | 1.7464e-09 | 8.2031e-10 | 5.4238e-11 | 77248.281
167271.922 | 1.1847e-08 | 1.5368e-08 | 3.7805e-10 | 1.6981e-08 | 1.459e-08 | 7.3728e-10 | 1.7437e-09 | 8.2068e-10 | 5.3594e-11 | 77260.453
167284.078 | 1.1853e-08 | 1.5446e-08 | 3.7988e-10 | 1.6933e-08 | 1.4446e-08 | 7.3383e-10 | 1.7402e-09 | 8.1592e-10 | 5.3386e-11 | 77272.609
167296.25 | 1.1625e-08 | 1.5386e-08 | 3.7584e-10 | 1.676e-08 | 1.4739e-08 | 7.3837e-10 | 1.7733e-09 | 8.1743e-10 | 5.3705e-11 | 77284.781
167308.422 | 1.2051e-08 | 1.5353e-08 | 3.8281e-10 | 1.6918e-08 | 1.4682e-08 | 7.3272e-10 | 1.7551e-09 | 8.2829e-10 | 5.3962e-11 | 77296.953
167320.578 | 1.1913e-08 | 1.5448e-08 | 3.8112e-10 | 1.6903e-08 | 1.4566e-08 | 7.3824e-10 | 1.7463e-09 | 8.1845e-10 | 5.3074e-11 | 77309.109
167332.75 | 1.1907e-08 | 1.5489e-08 | 3.8122e-10 | 1.6972e-08 | 1.4682e-08 | 7.4652e-10 | 1.7338e-09 | 8.2569e-10 | 5.4218e-11 | 77321.281
167344.922 | 1.1861e-08 | 1.5438e-08 | 3.7716e-10 | 1.7033e-08 | 1.4731e-08 | 7.4292e-10 | 1.7559e-09 | 8.1827e-10 | 5.3158e-11 | 77333.453
167357.078 | 1.19e-08 | 1.548e-08 | 3.8112e-10 | 1.6923e-08 | 1.4641e-08 | 7.4389e-10 | 1.7748e-09 | 8.2202e-10 | 5.3888e-11 | 77345.609
167369.25 | 1.1844e-08 | 1.5428e-08 | 3.8281e-10 | 1.6938e-08 | 1.4757e-08 | 7.4078e-10 | 1.7543e-09 | 8.2398e-10 | 5.4543e-11 | 77357.781
167381.422 | 1.1951e-08 | 1.5571e-08 | 3.8074e-10 | 1.6994e-08 | 1.4717e-08 | 7.3389e-10 | 1.7523e-09 | 8.2103e-10 | 5.3085e-11 | 77369.953
167393.594 | 1.2016e-08 | 1.5566e-08 | 3.7792e-10 | 1.6781e-08 | 1.463e-08 | 7.4326e-10 | 1.7639e-09 | 8.1962e-10 | 5.3105e-11 | 77382.125
167405.75 | 1.2028e-08 | 1.554e-08 | 3.7754e-10 | 1.6962e-08 | 1.463e-08 | 7.356e-10 | 1.765e-09 | 8.2431e-10 | 5.3357e-11 | 77394.281
167417.922 | 1.1761e-08 | 1.5523e-08 | 3.7398e-10 | 1.6933e-08 | 1.4587e-08 | 7.4371e-10 | 1.7418e-09 | 8.1683e-10 | 5.3374e-11 | 77406.453
167430.094 | 1.1711e-08 | 1.5538e-08 | 3.7474e-10 | 1.6835e-08 | 1.4647e-08 | 7.362e-10 | 1.7322e-09 | 8.175e-10 | 5.3141e-11 | 77418.625
167442.25 | 1.176e-08 | 1.54e-08 | 3.7336e-10 | 1.6851e-08 | 1.4386e-08 | 7.4375e-10 | 1.7354e-09 | 8.1307e-10 | 5.2446e-11 | 77430.781
167454.422 | 1.1713e-08 | 1.5445e-08 | 3.691e-10 | 1.683e-08 | 1.4562e-08 | 7.3677e-10 | 1.7306e-09 | 8.1597e-10 | 5.3595e-11 | 77442.953
167466.594 | 1.1809e-08 | 1.5636e-08 | 3.735e-10 | 1.683e-08 | 1.4578e-08 | 7.2533e-10 | 1.7346e-09 | 8.1738e-10 | 5.2639e-11 | 77455.125
167478.75 | 1.1729e-08 | 1.5584e-08 | 3.7756e-10 | 1.6802e-08 | 1.4613e-08 | 7.3886e-10 | 1.7449e-09 | 8.2094e-10 | 5.3436e-11 | 77467.281
167490.922 | 1.1833e-08 | 1.5495e-08 | 3.7206e-10 | 1.6874e-08 | 1.4707e-08 | 7.4104e-10 | 1.7505e-09 | 8.2006e-10 | 5.3132e-11 | 77479.453
167503.094 | 1.1703e-08 | 1.5397e-08 | 3.7918e-10 | 1.6805e-08 | 1.4638e-08 | 7.44e-10 | 1.7687e-09 | 8.1975e-10 | 5.4067e-11 | 77491.625
167515.25 | 1.169e-08 | 1.5788e-08 | 3.7958e-10 | 1.6945e-08 | 1.4503e-08 | 7.4538e-10 | 1.7526e-09 | 8.218e-10 | 5.3635e-11 | 77503.781
167527.422 | 1.1741e-08 | 1.5467e-08 | 3.742e-10 | 1.6852e-08 | 1.4526e-08 | 7.3452e-10 | 1.7685e-09 | 8.1766e-10 | 5.4169e-11 | 77515.953
167539.594 | 1.2043e-08 | 1.563e-08 | 3.7555e-10 | 1.7008e-08 | 1.4603e-08 | 7.4133e-10 | 1.7638e-09 | 8.2683e-10 | 5.2857e-11 | 77528.125
167551.75 | 1.1742e-08 | 1.5517e-08 | 3.747e-10 | 1.6974e-08 | 1.451e-08 | 7.3782e-10 | 1.7363e-09 | 8.1279e-10 | 5.3382e-11 | 77540.281
167563.922 | 1.1705e-08 | 1.534e-08 | 3.7996e-10 | 1.7008e-08 | 1.4655e-08 | 7.4418e-10 | 1.7608e-09 | 8.1743e-10 | 5.286e-11 | 77552.453
167576.094 | 1.1671e-08 | 1.5199e-08 | 3.7897e-10 | 1.6825e-08 | 1.4585e-08 | 7.4014e-10 | 1.7257e-09 | 8.1157e-10 | 5.3449e-11 | 77564.625
167588.266 | 1.1807e-08 | 1.5386e-08 | 3.7694e-10 | 1.6765e-08 | 1.475e-08 | 7.3818e-10 | 1.7484e-09 | 8.0028e-10 | 5.3255e-11 | 77576.797
167600.422 | 1.18e-08 | 1.5139e-08 | 3.7567e-10 | 1.6617e-08 | 1.4447e-08 | 7.44e-10 | 1.7321e-09 | 8.0897e-10 | 5.2469e-11 | 77588.953
167612.594 | 1.163e-08 | 1.5397e-08 | 3.7266e-10 | 1.6983e-08 | 1.4432e-08 | 7.3623e-10 | 1.7189e-09 | 8.088e-10 | 5.3243e-11 | 77601.125
167624.766 | 1.1871e-08 | 1.5291e-08 | 3.7472e-10 | 1.648e-08 | 1.4569e-08 | 7.3263e-10 | 1.728e-09 | 8.0473e-10 | 5.2964e-11 | 77613.297
167636.922 | 1.1821e-08 | 1.542e-08 | 3.7063e-10 | 1.6862e-08 | 1.4766e-08 | 7.3543e-10 | 1.753e-09 | 8.1491e-10 | 5.3232e-11 | 77625.453
167649.094 | 1.188e-08 | 1.5593e-08 | 3.7938e-10 | 1.6929e-08 | 1.4735e-08 | 7.4604e-10 | 1.7565e-09 | 8.259e-10 | 5.4196e-11 | 77637.625
167661.266 | 1.1775e-08 | 1.5612e-08 | 3.7696e-10 | 1.6759e-08 | 1.4441e-08 | 7.4361e-10 | 1.7522e-09 | 8.2175e-10 | 5.3821e-11 | 77649.797
167673.422 | 1.1854e-08 | 1.5607e-08 | 3.7299e-10 | 1.7013e-08 | 1.4659e-08 | 7.4387e-10 | 1.7772e-09 | 8.1433e-10 | 5.3967e-11 | 77661.953
167685.594 | 1.2051e-08 | 1.5585e-08 | 3.789e-10 | 1.6764e-08 | 1.4809e-08 | 7.5626e-10 | 1.7741e-09 | 8.3106e-10 | 5.3933e-11 | 77674.125
167697.766 | 1.1994e-08 | 1.5716e-08 | 3.8137e-10 | 1.7005e-08 | 1.482e-08 | 7.431e-10 | 1.7754e-09 | 8.2668e-10 | 5.4182e-11 | 77686.297
167709.922 | 1.1906e-08 | 1.5879e-08 | 3.8177e-10 | 1.7074e-08 | 1.4871e-08 | 7.4578e-10 | 1.7598e-09 | 8.2672e-10 | 5.3342e-11 | 77698.453
167722.094 | 1.1731e-08 | 1.557e-08 | 3.7917e-10 | 1.6796e-08 | 1.4764e-08 | 7.4426e-10 | 1.76e-09 | 8.3313e-10 | 5.3997e-11 | 77710.625
167734.266 | 1.1916e-08 | 1.5751e-08 | 3.786e-10 | 1.6857e-08 | 1.465e-08 | 7.4474e-10 | 1.7744e-09 | 8.2133e-10 | 5.3957e-11 | 77722.797
167746.422 | 1.1833e-08 | 1.5568e-08 | 3.8092e-10 | 1.694e-08 | 1.4752e-08 | 7.4802e-10 | 1.765e-09 | 8.2283e-10 | 5.4276e-11 | 77734.953
167758.594 | 1.1805e-08 | 1.5801e-08 | 3.7623e-10 | 1.6848e-08 | 1.4855e-08 | 7.4059e-10 | 1.783e-09 | 8.3114e-10 | 5.3864e-11 | 77747.125
167770.766 | 1.1881e-08 | 1.5531e-08 | 3.787e-10 | 1.6757e-08 | 1.4619e-08 | 7.4481e-10 | 1.7498e-09 | 8.252e-10 | 5.3759e-11 | 77759.297
167782.938 | 1.1667e-08 | 1.5618e-08 | 3.7751e-10 | 1.6705e-08 | 1.4608e-08 | 7.4466e-10 | 1.7512e-09 | 8.3067e-10 | 5.4089e-11 | 77771.469
167795.094 | 1.1897e-08 | 1.5638e-08 | 3.8058e-10 | 1.7022e-08 | 1.4731e-08 | 7.3766e-10 | 1.7467e-09 | 8.2228e-10 | 5.393e-11 | 77783.625
167807.266 | 1.1715e-08 | 1.5582e-08 | 3.7774e-10 | 1.6755e-08 | 1.459e-08 | 7.4759e-10 | 1.7444e-09 | 8.1715e-10 | 5.3608e-11 | 77795.797
167819.438 | 1.1828e-08 | 1.5572e-08 | 3.7759e-10 | 1.7115e-08 | 1.4682e-08 | 7.4105e-10 | 1.7406e-09 | 8.2777e-10 | 5.3805e-11 | 77807.969
167831.594 | 1.191e-08 | 1.5401e-08 | 3.7879e-10 | 1.6883e-08 | 1.4715e-08 | 7.5109e-10 | 1.762e-09 | 8.1468e-10 | 5.4488e-11 | 77820.125
167843.766 | 1.1885e-08 | 1.5613e-08 | 3.7994e-10 | 1.682e-08 | 1.4814e-08 | 7.3846e-10 | 1.7561e-09 | 8.2279e-10 | 5.3782e-11 | 77832.297
167855.938 | 1.1853e-08 | 1.5488e-08 | 3.7652e-10 | 1.6803e-08 | 1.4656e-08 | 7.4657e-10 | 1.7589e-09 | 8.1415e-10 | 5.35e-11 | 77844.469
167868.094 | 1.173e-08 | 1.5289e-08 | 3.7349e-10 | 1.6767e-08 | 1.4657e-08 | 7.3786e-10 | 1.7543e-09 | 8.0892e-10 | 5.323e-11 | 77856.625
167880.266 | 1.1781e-08 | 1.5361e-08 | 3.7308e-10 | 1.6751e-08 | 1.4786e-08 | 7.4541e-10 | 1.7519e-09 | 8.1584e-10 | 5.3307e-11 | 77868.797
167892.438 | 1.1885e-08 | 1.5417e-08 | 3.7121e-10 | 1.6556e-08 | 1.4696e-08 | 7.3653e-10 | 1.7459e-09 | 8.1428e-10 | 5.3729e-11 | 77880.969
167904.594 | 1.169e-08 | 1.5237e-08 | 3.7593e-10 | 1.6643e-08 | 1.4331e-08 | 7.351e-10 | 1.7317e-09 | 8.1968e-10 | 5.3605e-11 | 77893.125
167916.766 | 1.1755e-08 | 1.5399e-08 | 3.7237e-10 | 1.6703e-08 | 1.4632e-08 | 7.3704e-10 | 1.743e-09 | 8.1024e-10 | 5.3018e-11 | 77905.297
167928.938 | 1.1828e-08 | 1.5335e-08 | 3.7251e-10 | 1.6683e-08 | 1.4356e-08 | 7.3707e-10 | 1.7277e-09 | 8.0865e-10 | 5.2588e-11 | 77917.469
167941.094 | 1.1728e-08 | 1.5469e-08 | 3.696e-10 | 1.6502e-08 | 1.4514e-08 | 7.3017e-10 | 1.7236e-09 | 8.0647e-10 | 5.2929e-11 | 77929.625
167953.266 | 1.1608e-08 | 1.5131e-08 | 3.6766e-10 | 1.6548e-08 | 1.4317e-08 | 7.3421e-10 | 1.7112e-09 | 8.0311e-10 | 5.1917e-11 | 77941.797
167965.438 | 1.1576e-08 | 1.4908e-08 | 3.637e-10 | 1.6453e-08 | 1.4333e-08 | 7.2336e-10 | 1.7037e-09 | 7.9357e-10 | 5.1798e-11 | 77953.969
167977.609 | 1.1629e-08 | 1.5086e-08 | 3.6274e-10 | 1.6552e-08 | 1.431e-08 | 7.2601e-10 | 1.7145e-09 | 8.0327e-10 | 5.2794e-11 | 77966.14
167989.766 | 1.1689e-08 | 1.505e-08 | 3.7059e-10 | 1.6619e-08 | 1.4483e-08 | 7.246e-10 | 1.728e-09 | 8.0363e-10 | 5.293e-11 | 77978.297
168001.938 | 1.1575e-08 | 1.5132e-08 | 3.6951e-10 | 1.6606e-08 | 1.4489e-08 | 7.2671e-10 | 1.7145e-09 | 7.9997e-10 | 5.2113e-11 | 77990.469
168014.109 | 1.1719e-08 | 1.5128e-08 | 3.6406e-10 | 1.6579e-08 | 1.4317e-08 | 7.2774e-10 | 1.7062e-09 | 8.0111e-10 | 5.1893e-11 | 78002.64
168026.266 | 1.1667e-08 | 1.5174e-08 | 3.6952e-10 | 1.6383e-08 | 1.4493e-08 | 7.3185e-10 | 1.7013e-09 | 7.971e-10 | 5.3151e-11 | 78014.797
168038.438 | 1.1494e-08 | 1.4973e-08 | 3.678e-10 | 1.6621e-08 | 1.4402e-08 | 7.3202e-10 | 1.7023e-09 | 7.9802e-10 | 5.2651e-11 | 78026.969
168050.609 | 1.1677e-08 | 1.508e-08 | 3.6833e-10 | 1.6427e-08 | 1.4416e-08 | 7.2097e-10 | 1.7091e-09 | 7.9125e-10 | 5.2028e-11 | 78039.14
168062.766 | 1.1826e-08 | 1.5122e-08 | 3.6396e-10 | 1.6514e-08 | 1.4236e-08 | 7.2253e-10 | 1.6838e-09 | 7.9566e-10 | 5.1468e-11 | 78051.297
168074.938 | 1.1617e-08 | 1.4966e-08 | 3.6254e-10 | 1.6273e-08 | 1.4446e-08 | 7.291e-10 | 1.7088e-09 | 7.8473e-10 | 5.1488e-11 | 78063.469
168087.109 | 1.1403e-08 | 1.4934e-08 | 3.6421e-10 | 1.6338e-08 | 1.4245e-08 | 7.2698e-10 | 1.6997e-09 | 7.7918e-10 | 5.162e-11 | 78075.64
168099.266 | 1.1477e-08 | 1.4959e-08 | 3.6561e-10 | 1.6369e-08 | 1.4303e-08 | 7.2363e-10 | 1.6895e-09 | 7.8661e-10 | 5.1898e-11 | 78087.797
168111.438 | 1.1455e-08 | 1.4928e-08 | 3.6674e-10 | 1.6476e-08 | 1.4345e-08 | 7.2861e-10 | 1.6886e-09 | 7.8954e-10 | 5.1985e-11 | 78099.969
168123.609 | 1.1557e-08 | 1.4982e-08 | 3.6663e-10 | 1.6408e-08 | 1.4202e-08 | 7.1963e-10 | 1.6792e-09 | 7.9268e-10 | 5.0992e-11 | 78112.14
168135.766 | 1.1727e-08 | 1.5097e-08 | 3.612e-10 | 1.6622e-08 | 1.4425e-08 | 7.237e-10 | 1.7116e-09 | 7.9965e-10 | 5.2235e-11 | 78124.297
168147.938 | 1.1576e-08 | 1.5063e-08 | 3.6526e-10 | 1.6423e-08 | 1.4249e-08 | 7.3794e-10 | 1.6882e-09 | 8.0571e-10 | 5.2155e-11 | 78136.469
168160.109 | 1.1521e-08 | 1.5037e-08 | 3.6256e-10 | 1.654e-08 | 1.4331e-08 | 7.3025e-10 | 1.711e-09 | 8.0069e-10 | 5.238e-11 | 78148.64
168172.281 | 1.146e-08 | 1.4943e-08 | 3.6441e-10 | 1.6562e-08 | 1.4364e-08 | 7.2308e-10 | 1.691e-09 | 7.9108e-10 | 5.2249e-11 | 78160.812
168184.438 | 1.1561e-08 | 1.4958e-08 | 3.6124e-10 | 1.6584e-08 | 1.428e-08 | 7.3114e-10 | 1.7061e-09 | 7.97e-10 | 5.2732e-11 | 78172.969
168196.609 | 1.1552e-08 | 1.514e-08 | 3.6393e-10 | 1.6473e-08 | 1.4375e-08 | 7.3424e-10 | 1.7119e-09 | 7.9996e-10 | 5.1954e-11 | 78185.14
168208.781 | 1.1507e-08 | 1.4928e-08 | 3.6699e-10 | 1.6283e-08 | 1.432e-08 | 7.2242e-10 | 1.6902e-09 | 7.8851e-10 | 5.2e-11 | 78197.312
168220.938 | 1.1675e-08 | 1.5028e-08 | 3.7204e-10 | 1.6314e-08 | 1.425e-08 | 7.3244e-10 | 1.7132e-09 | 7.8837e-10 | 5.1562e-11 | 78209.469
168233.109 | 1.1679e-08 | 1.4966e-08 | 3.6757e-10 | 1.6454e-08 | 1.4327e-08 | 7.3091e-10 | 1.7023e-09 | 7.9143e-10 | 5.1681e-11 | 78221.64
168245.281 | 1.1651e-08 | 1.4975e-08 | 3.6657e-10 | 1.6521e-08 | 1.4291e-08 | 7.2839e-10 | 1.7092e-09 | 7.9733e-10 | 5.2409e-11 | 78233.812
168257.438 | 1.1867e-08 | 1.5204e-08 | 3.7087e-10 | 1.6497e-08 | 1.4491e-08 | 7.3269e-10 | 1.7023e-09 | 7.9282e-10 | 5.3347e-11 | 78245.969
168269.609 | 1.1676e-08 | 1.5042e-08 | 3.7335e-10 | 1.6742e-08 | 1.4367e-08 | 7.3807e-10 | 1.7303e-09 | 8.0703e-10 | 5.2575e-11 | 78258.14
168281.781 | 1.173e-08 | 1.5139e-08 | 3.7237e-10 | 1.6701e-08 | 1.447e-08 | 7.2323e-10 | 1.7075e-09 | 8.0278e-10 | 5.2641e-11 | 78270.312
168293.938 | 1.1634e-08 | 1.4897e-08 | 3.7055e-10 | 1.6899e-08 | 1.4516e-08 | 7.2841e-10 | 1.7289e-09 | 7.9441e-10 | 5.2152e-11 | 78282.469
168306.109 | 1.1598e-08 | 1.5091e-08 | 3.7742e-10 | 1.6427e-08 | 1.4381e-08 | 7.2439e-10 | 1.7107e-09 | 7.9621e-10 | 5.2495e-11 | 78294.64
168318.281 | 1.1567e-08 | 1.5046e-08 | 3.6771e-10 | 1.6582e-08 | 1.4549e-08 | 7.3226e-10 | 1.7089e-09 | 8.031e-10 | 5.277e-11 | 78306.812
168330.438 | 1.1568e-08 | 1.5054e-08 | 3.7464e-10 | 1.6745e-08 | 1.4219e-08 | 7.2544e-10 | 1.7142e-09 | 8.0333e-10 | 5.2533e-11 | 78318.969
168342.609 | 1.1818e-08 | 1.5106e-08 | 3.716e-10 | 1.6577e-08 | 1.4439e-08 | 7.2903e-10 | 1.7174e-09 | 7.9913e-10 | 5.2912e-11 | 78331.14
168354.781 | 1.1578e-08 | 1.5223e-08 | 3.7195e-10 | 1.6698e-08 | 1.4517e-08 | 7.2188e-10 | 1.713e-09 | 8.0653e-10 | 5.2809e-11 | 78343.312
168366.953 | 1.1675e-08 | 1.4921e-08 | 3.7143e-10 | 1.6595e-08 | 1.4298e-08 | 7.2299e-10 | 1.7161e-09 | 7.9615e-10 | 5.2761e-11 | 78355.484
168379.109 | 1.1672e-08 | 1.5338e-08 | 3.7205e-10 | 1.6611e-08 | 1.4398e-08 | 7.2535e-10 | 1.7153e-09 | 8.0921e-10 | 5.3163e-11 | 78367.64
168391.281 | 1.1622e-08 | 1.512e-08 | 3.7219e-10 | 1.6499e-08 | 1.4448e-08 | 7.2833e-10 | 1.703e-09 | 7.972e-10 | 5.2893e-11 | 78379.812
168403.453 | 1.159e-08 | 1.5097e-08 | 3.7097e-10 | 1.6468e-08 | 1.4442e-08 | 7.3544e-10 | 1.7113e-09 | 7.9841e-10 | 5.2464e-11 | 78391.984
168415.609 | 1.1646e-08 | 1.5191e-08 | 3.6935e-10 | 1.6362e-08 | 1.4345e-08 | 7.2206e-10 | 1.7135e-09 | 8.0372e-10 | 5.2527e-11 | 78404.14
168427.781 | 1.1676e-08 | 1.5173e-08 | 3.6476e-10 | 1.6386e-08 | 1.4346e-08 | 7.2506e-10 | 1.7094e-09 | 7.8889e-10 | 5.2267e-11 | 78416.312
168439.953 | 1.1556e-08 | 1.4961e-08 | 3.7382e-10 | 1.6516e-08 | 1.4448e-08 | 7.2285e-10 | 1.7298e-09 | 7.9998e-10 | 5.2799e-11 | 78428.484
168452.109 | 1.1742e-08 | 1.5257e-08 | 3.7278e-10 | 1.6605e-08 | 1.4438e-08 | 7.4405e-10 | 1.7234e-09 | 8.0314e-10 | 5.2709e-11 | 78440.64
168464.281 | 1.1806e-08 | 1.5372e-08 | 3.7288e-10 | 1.6699e-08 | 1.4406e-08 | 7.3757e-10 | 1.7336e-09 | 8.062e-10 | 5.3351e-11 | 78452.812
168476.453 | 1.1689e-08 | 1.54e-08 | 3.7378e-10 | 1.6814e-08 | 1.4599e-08 | 7.5359e-10 | 1.7344e-09 | 8.0413e-10 | 5.3139e-11 | 78464.984
168488.609 | 1.1766e-08 | 1.529e-08 | 3.7145e-10 | 1.6663e-08 | 1.4509e-08 | 7.4333e-10 | 1.7365e-09 | 8.1077e-10 | 5.3623e-11 | 78477.14
168500.781 | 1.1725e-08 | 1.5462e-08 | 3.753e-10 | 1.6686e-08 | 1.4523e-08 | 7.392e-10 | 1.7321e-09 | 8.2429e-10 | 5.2867e-11 | 78489.312
168512.953 | 1.1803e-08 | 1.5439e-08 | 3.7405e-10 | 1.6598e-08 | 1.438e-08 | 7.321e-10 | 1.7224e-09 | 8.0298e-10 | 5.2808e-11 | 78501.484
168525.109 | 1.1754e-08 | 1.5233e-08 | 3.7415e-10 | 1.6694e-08 | 1.454e-08 | 7.3202e-10 | 1.7316e-09 | 8.0577e-10 | 5.2788e-11 | 78513.64
168537.281 | 1.1644e-08 | 1.5283e-08 | 3.7355e-10 | 1.6767e-08 | 1.454e-08 | 7.3719e-10 | 1.7084e-09 | 8.1006e-10 | 5.2712e-11 | 78525.812
168549.453 | 1.1727e-08 | 1.5245e-08 | 3.6971e-10 | 1.6762e-08 | 1.4484e-08 | 7.3276e-10 | 1.7358e-09 | 8.0244e-10 | 5.2921e-11 | 78537.984
168561.625 | 1.1691e-08 | 1.5216e-08 | 3.7665e-10 | 1.6662e-08 | 1.4426e-08 | 7.2367e-10 | 1.7362e-09 | 8.1411e-10 | 5.3e-11 | 78550.156
168573.781 | 1.1698e-08 | 1.536e-08 | 3.6875e-10 | 1.6913e-08 | 1.4584e-08 | 7.3957e-10 | 1.7377e-09 | 8.1089e-10 | 5.2964e-11 | 78562.312
168585.953 | 1.1713e-08 | 1.5208e-08 | 3.7341e-10 | 1.6492e-08 | 1.453e-08 | 7.3648e-10 | 1.7364e-09 | 8.1022e-10 | 5.3064e-11 | 78574.484
168598.125 | 1.1754e-08 | 1.4999e-08 | 3.7283e-10 | 1.6771e-08 | 1.4467e-08 | 7.3521e-10 | 1.7373e-09 | 8.0896e-10 | 5.2342e-11 | 78586.656
168610.281 | 1.172e-08 | 1.5107e-08 | 3.7103e-10 | 1.651e-08 | 1.4537e-08 | 7.3715e-10 | 1.724e-09 | 8.0246e-10 | 5.2961e-11 | 78598.812
168622.453 | 1.1514e-08 | 1.5065e-08 | 3.6832e-10 | 1.646e-08 | 1.4511e-08 | 7.3223e-10 | 1.7235e-09 | 7.9706e-10 | 5.2105e-11 | 78610.984
168634.625 | 1.168e-08 | 1.519e-08 | 3.7335e-10 | 1.6511e-08 | 1.4417e-08 | 7.4147e-10 | 1.72e-09 | 7.9851e-10 | 5.2584e-11 | 78623.156
168646.781 | 1.1714e-08 | 1.5084e-08 | 3.7327e-10 | 1.6704e-08 | 1.4477e-08 | 7.3474e-10 | 1.7138e-09 | 8.0197e-10 | 5.3339e-11 | 78635.312
168658.953 | 1.1683e-08 | 1.512e-08 | 3.722e-10 | 1.6617e-08 | 1.437e-08 | 7.3817e-10 | 1.7132e-09 | 8.05e-10 | 5.2457e-11 | 78647.484
168671.125 | 1.1758e-08 | 1.5099e-08 | 3.7071e-10 | 1.6607e-08 | 1.4529e-08 | 7.2862e-10 | 1.7122e-09 | 7.8923e-10 | 5.2381e-11 | 78659.656
168683.281 | 1.1775e-08 | 1.5226e-08 | 3.6435e-10 | 1.6645e-08 | 1.4423e-08 | 7.3565e-10 | 1.7138e-09 | 8.0351e-10 | 5.281e-11 | 78671.812
168695.453 | 1.1741e-08 | 1.5262e-08 | 3.7007e-10 | 1.6602e-08 | 1.4472e-08 | 7.3223e-10 | 1.7323e-09 | 8.0617e-10 | 5.2559e-11 | 78683.984
168707.625 | 1.164e-08 | 1.5246e-08 | 3.651e-10 | 1.6401e-08 | 1.4341e-08 | 7.3446e-10 | 1.7232e-09 | 8.025e-10 | 5.2483e-11 | 78696.156
168719.781 | 1.1637e-08 | 1.5169e-08 | 3.6803e-10 | 1.6545e-08 | 1.4364e-08 | 7.2914e-10 | 1.7125e-09 | 7.9951e-10 | 5.1875e-11 | 78708.312
168731.953 | 1.1506e-08 | 1.5123e-08 | 3.6553e-10 | 1.6443e-08 | 1.4266e-08 | 7.2459e-10 | 1.7085e-09 | 7.9655e-10 | 5.2538e-11 | 78720.484
168744.125 | 1.1733e-08 | 1.5164e-08 | 3.6581e-10 | 1.6529e-08 | 1.4383e-08 | 7.3402e-10 | 1.7321e-09 | 8.0767e-10 | 5.2517e-11 | 78732.656
168756.297 | 1.1509e-08 | 1.5365e-08 | 3.6799e-10 | 1.6649e-08 | 1.4417e-08 | 7.3399e-10 | 1.7375e-09 | 8.0179e-10 | 5.287e-11 | 78744.828
168768.453 | 1.1772e-08 | 1.5153e-08 | 3.6591e-10 | 1.6375e-08 | 1.441e-08 | 7.3564e-10 | 1.7284e-09 | 7.9991e-10 | 5.2314e-11 | 78756.984
168780.625 | 1.1685e-08 | 1.5058e-08 | 3.6353e-10 | 1.639e-08 | 1.4226e-08 | 7.3242e-10 | 1.7101e-09 | 8.0121e-10 | 5.2333e-11 | 78769.156
168792.797 | 1.1637e-08 | 1.5466e-08 | 3.6965e-10 | 1.648e-08 | 1.4483e-08 | 7.3836e-10 | 1.7129e-09 | 8.0956e-10 | 5.3149e-11 | 78781.328
168804.953 | 1.1653e-08 | 1.5223e-08 | 3.7378e-10 | 1.6538e-08 | 1.4497e-08 | 7.3996e-10 | 1.7318e-09 | 8.0323e-10 | 5.3066e-11 | 78793.484
168817.125 | 1.1698e-08 | 1.5126e-08 | 3.7304e-10 | 1.6588e-08 | 1.457e-08 | 7.2902e-10 | 1.7365e-09 | 8.1513e-10 | 5.2657e-11 | 78805.656
168829.297 | 1.1721e-08 | 1.5466e-08 | 3.7014e-10 | 1.6478e-08 | 1.4388e-08 | 7.3041e-10 | 1.7295e-09 | 8.1192e-10 | 5.2487e-11 | 78817.828
168841.453 | 1.1667e-08 | 1.5159e-08 | 3.6971e-10 | 1.6505e-08 | 1.4317e-08 | 7.2673e-10 | 1.7421e-09 | 8.0737e-10 | 5.288e-11 | 78829.984
168853.625 | 1.1595e-08 | 1.5249e-08 | 3.6826e-10 | 1.6546e-08 | 1.4328e-08 | 7.3026e-10 | 1.7238e-09 | 8.0587e-10 | 5.254e-11 | 78842.156
168865.797 | 1.1715e-08 | 1.5442e-08 | 3.6679e-10 | 1.6495e-08 | 1.4356e-08 | 7.2664e-10 | 1.7223e-09 | 8.0583e-10 | 5.2684e-11 | 78854.328
168877.953 | 1.17e-08 | 1.5108e-08 | 3.6657e-10 | 1.6311e-08 | 1.4436e-08 | 7.2897e-10 | 1.7244e-09 | 8.067e-10 | 5.2769e-11 | 78866.484
168890.125 | 1.1607e-08 | 1.5216e-08 | 3.6725e-10 | 1.6346e-08 | 1.4274e-08 | 7.2672e-10 | 1.7156e-09 | 7.9588e-10 | 5.1972e-11 | 78878.656
168902.297 | 1.1578e-08 | 1.5136e-08 | 3.6372e-10 | 1.6461e-08 | 1.4178e-08 | 7.2441e-10 | 1.7129e-09 | 7.9158e-10 | 5.227e-11 | 78890.828
168914.469 | 1.153e-08 | 1.4979e-08 | 3.6427e-10 | 1.6284e-08 | 1.4452e-08 | 7.3093e-10 | 1.6998e-09 | 7.9306e-10 | 5.2324e-11 | 78903
168926.625 | 1.164e-08 | 1.505e-08 | 3.616e-10 | 1.6327e-08 | 1.4253e-08 | 7.1894e-10 | 1.697e-09 | 7.8377e-10 | 5.1421e-11 | 78915.156
168938.797 | 1.1518e-08 | 1.5025e-08 | 3.5621e-10 | 1.6307e-08 | 1.4108e-08 | 7.2226e-10 | 1.7196e-09 | 7.9568e-10 | 5.1526e-11 | 78927.328
168950.969 | 1.1431e-08 | 1.5067e-08 | 3.5812e-10 | 1.6367e-08 | 1.4018e-08 | 7.2445e-10 | 1.6949e-09 | 7.9457e-10 | 5.1387e-11 | 78939.5
168963.125 | 1.1452e-08 | 1.5047e-08 | 3.5909e-10 | 1.6244e-08 | 1.4141e-08 | 7.1802e-10 | 1.6896e-09 | 7.9229e-10 | 5.1764e-11 | 78951.656
168975.297 | 1.152e-08 | 1.4871e-08 | 3.6126e-10 | 1.6322e-08 | 1.4135e-08 | 7.2077e-10 | 1.6922e-09 | 7.9178e-10 | 5.133e-11 | 78963.828
168987.469 | 1.144e-08 | 1.4856e-08 | 3.6064e-10 | 1.6054e-08 | 1.4081e-08 | 7.1364e-10 | 1.6892e-09 | 7.8047e-10 | 5.1557e-11 | 78976
168999.625 | 1.1564e-08 | 1.4915e-08 | 3.6137e-10 | 1.6243e-08 | 1.4129e-08 | 7.2585e-10 | 1.6833e-09 | 7.8496e-10 | 5.1995e-11 | 78988.156
169011.797 | 1.1458e-08 | 1.4936e-08 | 3.5638e-10 | 1.6203e-08 | 1.4063e-08 | 7.2019e-10 | 1.6906e-09 | 7.849e-10 | 5.1209e-11 | 79000.328
169023.969 | 1.1523e-08 | 1.4715e-08 | 3.6176e-10 | 1.6341e-08 | 1.4119e-08 | 7.2033e-10 | 1.6743e-09 | 7.855e-10 | 5.1238e-11 | 79012.5
169036.125 | 1.1393e-08 | 1.5086e-08 | 3.6247e-10 | 1.6346e-08 | 1.4213e-08 | 7.1961e-10 | 1.7009e-09 | 7.8231e-10 | 5.1556e-11 | 79024.656
169048.297 | 1.1312e-08 | 1.5088e-08 | 3.6509e-10 | 1.6265e-08 | 1.4191e-08 | 7.1787e-10 | 1.718e-09 | 7.8984e-10 | 5.2026e-11 | 79036.828
169060.469 | 1.1471e-08 | 1.5017e-08 | 3.6141e-10 | 1.6532e-08 | 1.4237e-08 | 7.3161e-10 | 1.6849e-09 | 7.9543e-10 | 5.1874e-11 | 79049
169072.625 | 1.1507e-08 | 1.5262e-08 | 3.629e-10 | 1.64e-08 | 1.4386e-08 | 7.2555e-10 | 1.6986e-09 | 8.0766e-10 | 5.2635e-11 | 79061.156
169084.797 | 1.1595e-08 | 1.5137e-08 | 3.6497e-10 | 1.6412e-08 | 1.4432e-08 | 7.3876e-10 | 1.7113e-09 | 7.9571e-10 | 5.2277e-11 | 79073.328
169096.969 | 1.1665e-08 | 1.5263e-08 | 3.6553e-10 | 1.6379e-08 | 1.4293e-08 | 7.2613e-10 | 1.7182e-09 | 8.0104e-10 | 5.217e-11 | 79085.5
169109.141 | 1.1558e-08 | 1.5359e-08 | 3.5923e-10 | 1.6317e-08 | 1.4367e-08 | 7.2517e-10 | 1.704e-09 | 8.0409e-10 | 5.1866e-11 | 79097.672
169121.297 | 1.163e-08 | 1.5031e-08 | 3.6342e-10 | 1.6347e-08 | 1.4285e-08 | 7.1773e-10 | 1.7237e-09 | 7.9689e-10 | 5.1474e-11 | 79109.828
169133.469 | 1.1579e-08 | 1.5127e-08 | 3.6384e-10 | 1.6408e-08 | 1.4355e-08 | 7.2884e-10 | 1.6876e-09 | 7.8766e-10 | 5.1878e-11 | 79122
169145.641 | 1.147e-08 | 1.5037e-08 | 3.6229e-10 | 1.6401e-08 | 1.4237e-08 | 7.2636e-10 | 1.7111e-09 | 7.9228e-10 | 5.1224e-11 | 79134.172
169157.797 | 1.1385e-08 | 1.5081e-08 | 3.619e-10 | 1.6347e-08 | 1.4205e-08 | 7.2903e-10 | 1.6963e-09 | 7.8606e-10 | 5.1705e-11 | 79146.328
169169.969 | 1.1328e-08 | 1.512e-08 | 3.6383e-10 | 1.6158e-08 | 1.4098e-08 | 7.2302e-10 | 1.6742e-09 | 7.9138e-10 | 5.133e-11 | 79158.5
169182.141 | 1.1359e-08 | 1.4928e-08 | 3.6256e-10 | 1.6243e-08 | 1.403e-08 | 7.1878e-10 | 1.7006e-09 | 7.8523e-10 | 5.1314e-11 | 79170.672
169194.297 | 1.1414e-08 | 1.5159e-08 | 3.6024e-10 | 1.6218e-08 | 1.4145e-08 | 7.1794e-10 | 1.6723e-09 | 7.8376e-10 | 5.071e-11 | 79182.828
169206.469 | 1.1417e-08 | 1.5162e-08 | 3.6114e-10 | 1.6321e-08 | 1.4203e-08 | 7.1973e-10 | 1.6957e-09 | 7.8735e-10 | 5.1923e-11 | 79195
169218.641 | 1.1389e-08 | 1.5076e-08 | 3.586e-10 | 1.6298e-08 | 1.4171e-08 | 7.2019e-10 | 1.6821e-09 | 7.8296e-10 | 5.1368e-11 | 79207.172
169230.797 | 1.1402e-08 | 1.5176e-08 | 3.6703e-10 | 1.6417e-08 | 1.4134e-08 | 7.3044e-10 | 1.702e-09 | 7.966e-10 | 5.2186e-11 | 79219.328
169242.969 | 1.1784e-08 | 1.53e-08 | 3.6302e-10 | 1.6399e-08 | 1.4228e-08 | 7.22e-10 | 1.6995e-09 | 7.9528e-10 | 5.2152e-11 | 79231.5
169255.141 | 1.1521e-08 | 1.5111e-08 | 3.6352e-10 | 1.6501e-08 | 1.4263e-08 | 7.2818e-10 | 1.6846e-09 | 8.0303e-10 | 5.2371e-11 | 79243.672
169267.297 | 1.1649e-08 | 1.5263e-08 | 3.6575e-10 | 1.6253e-08 | 1.4259e-08 | 7.2898e-10 | 1.7065e-09 | 7.9565e-10 | 5.2198e-11 | 79255.828
169279.469 | 1.1514e-08 | 1.5053e-08 | 3.6335e-10 | 1.6568e-08 | 1.4217e-08 | 7.2027e-10 | 1.7122e-09 | 8.0418e-10 | 5.1903e-11 | 79268
169291.641 | 1.1521e-08 | 1.5332e-08 | 3.6427e-10 | 1.6153e-08 | 1.4282e-08 | 7.246e-10 | 1.6986e-09 | 7.8982e-10 | 5.2412e-11 | 79280.172
169303.813 | 1.1524e-08 | 1.5136e-08 | 3.6376e-10 | 1.6309e-08 | 1.4296e-08 | 7.2802e-10 | 1.7062e-09 | 7.8762e-10 | 5.1784e-11 | 79292.344
169315.969 | 1.153e-08 | 1.5115e-08 | 3.6294e-10 | 1.6368e-08 | 1.417e-08 | 7.2464e-10 | 1.7062e-09 | 7.8599e-10 | 5.1665e-11 | 79304.5
169328.141 | 1.1492e-08 | 1.5139e-08 | 3.6474e-10 | 1.6234e-08 | 1.4215e-08 | 7.3327e-10 | 1.7107e-09 | 7.853e-10 | 5.2144e-11 | 79316.672
169340.313 | 1.1598e-08 | 1.504e-08 | 3.6366e-10 | 1.6295e-08 | 1.419e-08 | 7.2825e-10 | 1.6976e-09 | 7.9385e-10 | 5.2438e-11 | 79328.844
169352.469 | 1.1609e-08 | 1.5312e-08 | 3.6769e-10 | 1.6471e-08 | 1.4235e-08 | 7.2487e-10 | 1.7065e-09 | 8.0208e-10 | 5.2546e-11 | 79341
169364.641 | 1.157e-08 | 1.5424e-08 | 3.7152e-10 | 1.6434e-08 | 1.419e-08 | 7.2565e-10 | 1.6748e-09 | 7.9685e-10 | 5.2474e-11 | 79353.172
169376.813 | 1.1605e-08 | 1.517e-08 | 3.6821e-10 | 1.6405e-08 | 1.4361e-08 | 7.1896e-10 | 1.7153e-09 | 8.037e-10 | 5.1942e-11 | 79365.344
169388.969 | 1.1635e-08 | 1.5124e-08 | 3.7006e-10 | 1.6276e-08 | 1.4229e-08 | 7.2897e-10 | 1.6876e-09 | 7.9478e-10 | 5.2305e-11 | 79377.5
169401.141 | 1.1444e-08 | 1.522e-08 | 3.6352e-10 | 1.6358e-08 | 1.4363e-08 | 7.1722e-10 | 1.7159e-09 | 7.9637e-10 | 5.2193e-11 | 79389.672
169413.313 | 1.1542e-08 | 1.5397e-08 | 3.6227e-10 | 1.6423e-08 | 1.4261e-08 | 7.2771e-10 | 1.7011e-09 | 7.8869e-10 | 5.1962e-11 | 79401.844
169425.469 | 1.144e-08 | 1.5226e-08 | 3.5842e-10 | 1.633e-08 | 1.4213e-08 | 7.2772e-10 | 1.6961e-09 | 7.9345e-10 | 5.1394e-11 | 79414
169437.641 | 1.1343e-08 | 1.5244e-08 | 3.6525e-10 | 1.6497e-08 | 1.4137e-08 | 7.1928e-10 | 1.6976e-09 | 7.9242e-10 | 5.1372e-11 | 79426.172
169449.813 | 1.151e-08 | 1.5091e-08 | 3.5926e-10 | 1.6193e-08 | 1.4136e-08 | 7.2789e-10 | 1.68e-09 | 7.8494e-10 | 5.1964e-11 | 79438.344
169461.969 | 1.1405e-08 | 1.5091e-08 | 3.6055e-10 | 1.64e-08 | 1.393e-08 | 7.1757e-10 | 1.6985e-09 | 7.8654e-10 | 5.1226e-11 | 79450.5
169474.141 | 1.1541e-08 | 1.5274e-08 | 3.5842e-10 | 1.6469e-08 | 1.4134e-08 | 7.2083e-10 | 1.6922e-09 | 7.8237e-10 | 5.1621e-11 | 79462.672
169486.313 | 1.1364e-08 | 1.5262e-08 | 3.6173e-10 | 1.6244e-08 | 1.4267e-08 | 7.1856e-10 | 1.6896e-09 | 7.931e-10 | 5.1671e-11 | 79474.844
169498.484 | 1.1609e-08 | 1.5117e-08 | 3.5766e-10 | 1.6381e-08 | 1.4215e-08 | 7.2256e-10 | 1.6967e-09 | 7.9674e-10 | 5.1992e-11 | 79487.015
169510.641 | 1.1506e-08 | 1.5441e-08 | 3.5967e-10 | 1.631e-08 | 1.4298e-08 | 7.2749e-10 | 1.6939e-09 | 7.9545e-10 | 5.237e-11 | 79499.172
169522.813 | 1.1602e-08 | 1.5319e-08 | 3.5836e-10 | 1.6389e-08 | 1.4048e-08 | 7.2939e-10 | 1.7001e-09 | 7.938e-10 | 5.2294e-11 | 79511.344
169534.984 | 1.1308e-08 | 1.522e-08 | 3.6172e-10 | 1.6306e-08 | 1.4057e-08 | 7.2497e-10 | 1.682e-09 | 7.9565e-10 | 5.1862e-11 | 79523.515
169547.141 | 1.1504e-08 | 1.5333e-08 | 3.6019e-10 | 1.6386e-08 | 1.4136e-08 | 7.2659e-10 | 1.697e-09 | 7.8904e-10 | 5.151e-11 | 79535.672
169559.313 | 1.1487e-08 | 1.5139e-08 | 3.5844e-10 | 1.6473e-08 | 1.4213e-08 | 7.1795e-10 | 1.6957e-09 | 7.9743e-10 | 5.2331e-11 | 79547.844
169571.484 | 1.1448e-08 | 1.5191e-08 | 3.5993e-10 | 1.6351e-08 | 1.4234e-08 | 7.2016e-10 | 1.6982e-09 | 7.9628e-10 | 5.2048e-11 | 79560.015
169583.641 | 1.1365e-08 | 1.5369e-08 | 3.6043e-10 | 1.6189e-08 | 1.4238e-08 | 7.1937e-10 | 1.7175e-09 | 7.9841e-10 | 5.2173e-11 | 79572.172
169595.813 | 1.1463e-08 | 1.5278e-08 | 3.616e-10 | 1.6681e-08 | 1.4327e-08 | 7.1602e-10 | 1.6981e-09 | 8.0017e-10 | 5.1773e-11 | 79584.344
169607.984 | 1.1617e-08 | 1.5468e-08 | 3.565e-10 | 1.6429e-08 | 1.4279e-08 | 7.2643e-10 | 1.6995e-09 | 7.9286e-10 | 5.1569e-11 | 79596.515
169620.141 | 1.1491e-08 | 1.5133e-08 | 3.629e-10 | 1.62e-08 | 1.4152e-08 | 7.2792e-10 | 1.6684e-09 | 7.9397e-10 | 5.1682e-11 | 79608.672
169632.313 | 1.1573e-08 | 1.5282e-08 | 3.6105e-10 | 1.646e-08 | 1.4342e-08 | 7.2437e-10 | 1.6985e-09 | 7.947e-10 | 5.1526e-11 | 79620.844
169644.484 | 1.1515e-08 | 1.5253e-08 | 3.5635e-10 | 1.6627e-08 | 1.4237e-08 | 7.2164e-10 | 1.7006e-09 | 7.8856e-10 | 5.2395e-11 | 79633.015
169656.641 | 1.1424e-08 | 1.5321e-08 | 3.5824e-10 | 1.6219e-08 | 1.4343e-08 | 7.1934e-10 | 1.7088e-09 | 7.9618e-10 | 5.1978e-11 | 79645.172
169668.813 | 1.1383e-08 | 1.5241e-08 | 3.5543e-10 | 1.6448e-08 | 1.4145e-08 | 7.247e-10 | 1.7135e-09 | 7.8605e-10 | 5.2108e-11 | 79657.344
169680.984 | 1.1601e-08 | 1.525e-08 | 3.6203e-10 | 1.645e-08 | 1.4114e-08 | 7.2743e-10 | 1.7081e-09 | 7.9312e-10 | 5.2051e-11 | 79669.515
169693.156 | 1.1449e-08 | 1.5222e-08 | 3.5865e-10 | 1.6357e-08 | 1.4156e-08 | 7.1758e-10 | 1.6883e-09 | 7.9453e-10 | 5.1887e-11 | 79681.687
169705.313 | 1.1424e-08 | 1.5285e-08 | 3.6143e-10 | 1.6484e-08 | 1.4323e-08 | 7.2611e-10 | 1.6981e-09 | 7.9663e-10 | 5.1917e-11 | 79693.844
169717.484 | 1.1389e-08 | 1.5041e-08 | 3.5976e-10 | 1.6177e-08 | 1.421e-08 | 7.1574e-10 | 1.6901e-09 | 7.8458e-10 | 5.163e-11 | 79706.015
169729.656 | 1.1498e-08 | 1.5282e-08 | 3.6187e-10 | 1.6417e-08 | 1.4168e-08 | 7.3134e-10 | 1.695e-09 | 7.9535e-10 | 5.1808e-11 | 79718.187
169741.813 | 1.1642e-08 | 1.5334e-08 | 3.6621e-10 | 1.6412e-08 | 1.4353e-08 | 7.3393e-10 | 1.7062e-09 | 7.9688e-10 | 5.1564e-11 | 79730.344
169753.984 | 1.1625e-08 | 1.5455e-08 | 3.6074e-10 | 1.639e-08 | 1.4385e-08 | 7.3511e-10 | 1.7268e-09 | 7.9348e-10 | 5.2682e-11 | 79742.515
169766.156 | 1.1577e-08 | 1.5504e-08 | 3.6396e-10 | 1.6295e-08 | 1.4268e-08 | 7.2464e-10 | 1.7082e-09 | 8.0532e-10 | 5.2526e-11 | 79754.687
169778.313 | 1.1556e-08 | 1.5196e-08 | 3.6228e-10 | 1.6579e-08 | 1.4378e-08 | 7.2498e-10 | 1.7275e-09 | 7.9971e-10 | 5.1743e-11 | 79766.844
169790.484 | 1.1549e-08 | 1.542e-08 | 3.5951e-10 | 1.6446e-08 | 1.4317e-08 | 7.238e-10 | 1.6976e-09 | 8.0203e-10 | 5.1882e-11 | 79779.015
169802.656 | 1.1471e-08 | 1.525e-08 | 3.6244e-10 | 1.6326e-08 | 1.424e-08 | 7.2311e-10 | 1.7092e-09 | 7.9194e-10 | 5.191e-11 | 79791.187
169814.813 | 1.1418e-08 | 1.516e-08 | 3.6153e-10 | 1.6407e-08 | 1.4102e-08 | 7.2899e-10 | 1.6956e-09 | 7.923e-10 | 5.1858e-11 | 79803.344
169826.984 | 1.1428e-08 | 1.5051e-08 | 3.5758e-10 | 1.6311e-08 | 1.4301e-08 | 7.2782e-10 | 1.6973e-09 | 7.9547e-10 | 5.1915e-11 | 79815.515
169839.156 | 1.1493e-08 | 1.5224e-08 | 3.5829e-10 | 1.6384e-08 | 1.4114e-08 | 7.222e-10 | 1.695e-09 | 7.8612e-10 | 5.1458e-11 | 79827.687
169851.313 | 1.1328e-08 | 1.5195e-08 | 3.5565e-10 | 1.6179e-08 | 1.4297e-08 | 7.1847e-10 | 1.6904e-09 | 7.8953e-10 | 5.0757e-11 | 79839.844
169863.484 | 1.1338e-08 | 1.503e-08 | 3.5525e-10 | 1.6203e-08 | 1.4041e-08 | 7.3164e-10 | 1.6886e-09 | 7.9145e-10 | 5.192e-11 | 79852.015
169875.656 | 1.1508e-08 | 1.5104e-08 | 3.547e-10 | 1.6229e-08 | 1.3971e-08 | 7.2117e-10 | 1.7168e-09 | 7.9922e-10 | 5.1928e-11 | 79864.187
169887.828 | 1.1522e-08 | 1.5341e-08 | 3.6085e-10 | 1.6398e-08 | 1.4297e-08 | 7.2277e-10 | 1.7014e-09 | 7.9036e-10 | 5.1651e-11 | 79876.359
169899.984 | 1.1568e-08 | 1.5272e-08 | 3.6057e-10 | 1.6277e-08 | 1.4381e-08 | 7.2434e-10 | 1.7096e-09 | 7.9123e-10 | 5.2541e-11 | 79888.515
169912.156 | 1.16e-08 | 1.5264e-08 | 3.5841e-10 | 1.6361e-08 | 1.4351e-08 | 7.2657e-10 | 1.6816e-09 | 7.9047e-10 | 5.233e-11 | 79900.687
169924.328 | 1.14e-08 | 1.5272e-08 | 3.6688e-10 | 1.6438e-08 | 1.4228e-08 | 7.3892e-10 | 1.7083e-09 | 7.9957e-10 | 5.2508e-11 | 79912.859
169936.484 | 1.1656e-08 | 1.5418e-08 | 3.6645e-10 | 1.6503e-08 | 1.4149e-08 | 7.3487e-10 | 1.7085e-09 | 7.9963e-10 | 5.2706e-11 | 79925.015
169948.656 | 1.1674e-08 | 1.5291e-08 | 3.6527e-10 | 1.6664e-08 | 1.4289e-08 | 7.3734e-10 | 1.7056e-09 | 7.8981e-10 | 5.2338e-11 | 79937.187
169960.828 | 1.1568e-08 | 1.5216e-08 | 3.6298e-10 | 1.6591e-08 | 1.4205e-08 | 7.2932e-10 | 1.7114e-09 | 8.0021e-10 | 5.2983e-11 | 79949.359
169972.984 | 1.1571e-08 | 1.5208e-08 | 3.6299e-10 | 1.6382e-08 | 1.4074e-08 | 7.2743e-10 | 1.7242e-09 | 7.995e-10 | 5.2349e-11 | 79961.515
169985.156 | 1.1447e-08 | 1.5276e-08 | 3.587e-10 | 1.6315e-08 | 1.4323e-08 | 7.3044e-10 | 1.7062e-09 | 7.9716e-10 | 5.1717e-11 | 79973.687
169997.328 | 1.1489e-08 | 1.5289e-08 | 3.583e-10 | 1.6343e-08 | 1.407e-08 | 7.2231e-10 | 1.7058e-09 | 7.997e-10 | 5.2425e-11 | 79985.859
170009.484 | 1.147e-08 | 1.5229e-08 | 3.6022e-10 | 1.6445e-08 | 1.4333e-08 | 7.2754e-10 | 1.6985e-09 | 7.9046e-10 | 5.2402e-11 | 79998.015
170021.656 | 1.1352e-08 | 1.5317e-08 | 3.5766e-10 | 1.636e-08 | 1.4178e-08 | 7.2071e-10 | 1.7121e-09 | 7.9472e-10 | 5.1524e-11 | 80010.187
170033.828 | 1.1498e-08 | 1.5321e-08 | 3.5943e-10 | 1.6336e-08 | 1.4292e-08 | 7.2824e-10 | 1.7011e-09 | 7.9231e-10 | 5.1813e-11 | 80022.359
170045.984 | 1.1448e-08 | 1.4998e-08 | 3.6187e-10 | 1.6327e-08 | 1.4162e-08 | 7.2514e-10 | 1.6789e-09 | 7.9164e-10 | 5.1616e-11 | 80034.515
170058.156 | 1.1398e-08 | 1.506e-08 | 3.6055e-10 | 1.6333e-08 | 1.4099e-08 | 7.2676e-10 | 1.6944e-09 | 7.7736e-10 | 5.1471e-11 | 80046.687
170070.328 | 1.1404e-08 | 1.5117e-08 | 3.6368e-10 | 1.6359e-08 | 1.4275e-08 | 7.2575e-10 | 1.69e-09 | 7.8824e-10 | 5.276e-11 | 80058.859
170082.5 | 1.1331e-08 | 1.5121e-08 | 3.6669e-10 | 1.6519e-08 | 1.4256e-08 | 7.2274e-10 | 1.6897e-09 | 7.9062e-10 | 5.2281e-11 | 80071.031
170094.656 | 1.1554e-08 | 1.5114e-08 | 3.5828e-10 | 1.6437e-08 | 1.4296e-08 | 7.2702e-10 | 1.6839e-09 | 7.9385e-10 | 5.2462e-11 | 80083.187
170106.828 | 1.1643e-08 | 1.5141e-08 | 3.6568e-10 | 1.6472e-08 | 1.4327e-08 | 7.2855e-10 | 1.7014e-09 | 8.0081e-10 | 5.2904e-11 | 80095.359
170119 | 1.1584e-08 | 1.5199e-08 | 3.6165e-10 | 1.6365e-08 | 1.4263e-08 | 7.3401e-10 | 1.6872e-09 | 7.9952e-10 | 5.1884e-11 | 80107.531
170131.156 | 1.157e-08 | 1.5429e-08 | 3.6035e-10 | 1.6432e-08 | 1.4296e-08 | 7.3183e-10 | 1.7034e-09 | 7.9235e-10 | 5.2973e-11 | 80119.687
170143.328 | 1.164e-08 | 1.5396e-08 | 3.6353e-10 | 1.6455e-08 | 1.4334e-08 | 7.2296e-10 | 1.7055e-09 | 7.889e-10 | 5.2276e-11 | 80131.859
170155.5 | 1.1382e-08 | 1.5121e-08 | 3.6503e-10 | 1.6348e-08 | 1.4298e-08 | 7.2433e-10 | 1.7102e-09 | 7.9937e-10 | 5.2508e-11 | 80144.031
170167.656 | 1.1455e-08 | 1.5196e-08 | 3.6224e-10 | 1.6319e-08 | 1.4278e-08 | 7.2392e-10 | 1.6977e-09 | 7.8647e-10 | 5.1973e-11 | 80156.187
170179.828 | 1.1469e-08 | 1.5144e-08 | 3.6138e-10 | 1.6188e-08 | 1.429e-08 | 7.2129e-10 | 1.6833e-09 | 7.862e-10 | 5.2062e-11 | 80168.359
170192 | 1.1333e-08 | 1.5129e-08 | 3.5843e-10 | 1.6324e-08 | 1.4069e-08 | 7.1657e-10 | 1.683e-09 | 7.9276e-10 | 5.2442e-11 | 80180.531
170204.156 | 1.1493e-08 | 1.5306e-08 | 3.6346e-10 | 1.6244e-08 | 1.4041e-08 | 7.2292e-10 | 1.6864e-09 | 7.9292e-10 | 5.2969e-11 | 80192.687
170216.328 | 1.1606e-08 | 1.5402e-08 | 3.6577e-10 | 1.6491e-08 | 1.4264e-08 | 7.2604e-10 | 1.6891e-09 | 7.9826e-10 | 5.2651e-11 | 80204.859
170228.5 | 1.1443e-08 | 1.5294e-08 | 3.6072e-10 | 1.6461e-08 | 1.4393e-08 | 7.231e-10 | 1.71e-09 | 8.0409e-10 | 5.2947e-11 | 80217.031
170240.656 | 1.134e-08 | 1.5328e-08 | 3.6259e-10 | 1.655e-08 | 1.4294e-08 | 7.2258e-10 | 1.7041e-09 | 7.9478e-10 | 5.2772e-11 | 80229.187
170252.828 | 1.147e-08 | 1.5101e-08 | 3.6824e-10 | 1.6516e-08 | 1.4322e-08 | 7.2859e-10 | 1.6869e-09 | 8.0245e-10 | 5.3058e-11 | 80241.359
170265 | 1.1434e-08 | 1.51e-08 | 3.672e-10 | 1.6438e-08 | 1.4149e-08 | 7.287e-10 | 1.7032e-09 | 7.9731e-10 | 5.2678e-11 | 80253.531
170277.172 | 1.1346e-08 | 1.5297e-08 | 3.6482e-10 | 1.64e-08 | 1.4164e-08 | 7.3372e-10 | 1.7184e-09 | 7.9585e-10 | 5.2539e-11 | 80265.703
170289.328 | 1.1569e-08 | 1.5316e-08 | 3.663e-10 | 1.6506e-08 | 1.4314e-08 | 7.215e-10 | 1.7254e-09 | 7.9172e-10 | 5.239e-11 | 80277.859
170301.5 | 1.1709e-08 | 1.5321e-08 | 3.5966e-10 | 1.6533e-08 | 1.4241e-08 | 7.2028e-10 | 1.6912e-09 | 7.9094e-10 | 5.262e-11 | 80290.031
170313.672 | 1.1523e-08 | 1.525e-08 | 3.5859e-10 | 1.6449e-08 | 1.4072e-08 | 7.201e-10 | 1.6888e-09 | 7.9819e-10 | 5.2214e-11 | 80302.203
170325.828 | 1.1579e-08 | 1.5268e-08 | 3.6355e-10 | 1.6466e-08 | 1.3866e-08 | 7.162e-10 | 1.6992e-09 | 7.9798e-10 | 5.2188e-11 | 80314.359
170338 | 1.1466e-08 | 1.5258e-08 | 3.5865e-10 | 1.634e-08 | 1.4216e-08 | 7.227e-10 | 1.71e-09 | 7.8454e-10 | 5.1332e-11 | 80326.531
170350.172 | 1.153e-08 | 1.5183e-08 | 3.601e-10 | 1.6269e-08 | 1.4237e-08 | 7.2529e-10 | 1.7081e-09 | 7.9807e-10 | 5.1531e-11 | 80338.703
170362.328 | 1.1323e-08 | 1.5101e-08 | 3.5753e-10 | 1.6387e-08 | 1.4112e-08 | 7.2213e-10 | 1.7018e-09 | 7.96e-10 | 5.1475e-11 | 80350.859
170374.5 | 1.1265e-08 | 1.5103e-08 | 3.5704e-10 | 1.6433e-08 | 1.4045e-08 | 7.2316e-10 | 1.697e-09 | 7.8922e-10 | 5.1489e-11 | 80363.031
170386.672 | 1.1496e-08 | 1.5162e-08 | 3.5941e-10 | 1.6248e-08 | 1.4142e-08 | 7.2367e-10 | 1.7006e-09 | 7.8644e-10 | 5.181e-11 | 80375.203
170398.828 | 1.1367e-08 | 1.4996e-08 | 3.5907e-10 | 1.6256e-08 | 1.4039e-08 | 7.2087e-10 | 1.7044e-09 | 7.8902e-10 | 5.1614e-11 | 80387.359
170411 | 1.1288e-08 | 1.5155e-08 | 3.5938e-10 | 1.6297e-08 | 1.4101e-08 | 7.2443e-10 | 1.7082e-09 | 7.9459e-10 | 5.2282e-11 | 80399.531
170423.172 | 1.1376e-08 | 1.5094e-08 | 3.6667e-10 | 1.6436e-08 | 1.4257e-08 | 7.1972e-10 | 1.6977e-09 | 7.8994e-10 | 5.2333e-11 | 80411.703
170435.344 | 1.1401e-08 | 1.5299e-08 | 3.5613e-10 | 1.6378e-08 | 1.4312e-08 | 7.2857e-10 | 1.6797e-09 | 7.919e-10 | 5.2153e-11 | 80423.875
170447.5 | 1.1447e-08 | 1.5252e-08 | 3.6195e-10 | 1.6238e-08 | 1.4273e-08 | 7.2164e-10 | 1.7108e-09 | 7.9177e-10 | 5.1901e-11 | 80436.031
170459.672 | 1.1359e-08 | 1.5258e-08 | 3.5981e-10 | 1.6262e-08 | 1.4209e-08 | 7.3246e-10 | 1.6814e-09 | 7.9092e-10 | 5.2259e-11 | 80448.203
170471.844 | 1.1547e-08 | 1.5319e-08 | 3.6492e-10 | 1.6294e-08 | 1.4553e-08 | 7.293e-10 | 1.7068e-09 | 8.0091e-10 | 5.2173e-11 | 80460.375
170484 | 1.1583e-08 | 1.5387e-08 | 3.6721e-10 | 1.646e-08 | 1.4394e-08 | 7.3359e-10 | 1.7008e-09 | 8.0533e-10 | 5.3262e-11 | 80472.531
170496.172 | 1.1593e-08 | 1.5261e-08 | 3.6814e-10 | 1.6269e-08 | 1.4277e-08 | 7.3456e-10 | 1.7095e-09 | 8.0069e-10 | 5.3013e-11 | 80484.703
170508.344 | 1.1648e-08 | 1.5409e-08 | 3.6448e-10 | 1.636e-08 | 1.446e-08 | 7.3203e-10 | 1.7079e-09 | 8.0289e-10 | 5.255e-11 | 80496.875
170520.5 | 1.17e-08 | 1.5576e-08 | 3.6502e-10 | 1.6328e-08 | 1.43e-08 | 7.3436e-10 | 1.7174e-09 | 8.0078e-10 | 5.345e-11 | 80509.031
170532.672 | 1.1704e-08 | 1.5415e-08 | 3.6817e-10 | 1.6557e-08 | 1.4447e-08 | 7.2557e-10 | 1.7083e-09 | 8.0709e-10 | 5.3351e-11 | 80521.203
170544.844 | 1.1676e-08 | 1.5468e-08 | 3.6944e-10 | 1.6281e-08 | 1.4502e-08 | 7.3574e-10 | 1.7076e-09 | 7.9494e-10 | 5.2898e-11 | 80533.375
170557 | 1.1616e-08 | 1.5548e-08 | 3.7222e-10 | 1.6496e-08 | 1.4547e-08 | 7.3684e-10 | 1.7248e-09 | 8.0146e-10 | 5.325e-11 | 80545.531
170569.172 | 1.1743e-08 | 1.5462e-08 | 3.7344e-10 | 1.6749e-08 | 1.4373e-08 | 7.3409e-10 | 1.7189e-09 | 8.0602e-10 | 5.2588e-11 | 80557.703
170581.344 | 1.1822e-08 | 1.5367e-08 | 3.7403e-10 | 1.6365e-08 | 1.465e-08 | 7.435e-10 | 1.7145e-09 | 8.0742e-10 | 5.3104e-11 | 80569.875
170593.5 | 1.1624e-08 | 1.5562e-08 | 3.7038e-10 | 1.6515e-08 | 1.4467e-08 | 7.3128e-10 | 1.7254e-09 | 8.1113e-10 | 5.3086e-11 | 80582.031
170605.672 | 1.1663e-08 | 1.5556e-08 | 3.7255e-10 | 1.6502e-08 | 1.4376e-08 | 7.3415e-10 | 1.7312e-09 | 8.0399e-10 | 5.3096e-11 | 80594.203
170617.844 | 1.1592e-08 | 1.5751e-08 | 3.6892e-10 | 1.6697e-08 | 1.4522e-08 | 7.3636e-10 | 1.7348e-09 | 8.0193e-10 | 5.3192e-11 | 80606.375
170630.016 | 1.1649e-08 | 1.5484e-08 | 3.6976e-10 | 1.6523e-08 | 1.4288e-08 | 7.2757e-10 | 1.7263e-09 | 8.0726e-10 | 5.3367e-11 | 80618.547
170642.172 | 1.1747e-08 | 1.5428e-08 | 3.6776e-10 | 1.6453e-08 | 1.4402e-08 | 7.3106e-10 | 1.7174e-09 | 7.9933e-10 | 5.2883e-11 | 80630.703
170654.344 | 1.1632e-08 | 1.5397e-08 | 3.6676e-10 | 1.6472e-08 | 1.4417e-08 | 7.3183e-10 | 1.7185e-09 | 8.0792e-10 | 5.3506e-11 | 80642.875
170666.516 | 1.1615e-08 | 1.5405e-08 | 3.6943e-10 | 1.6504e-08 | 1.4442e-08 | 7.4412e-10 | 1.7394e-09 | 8.0466e-10 | 5.3743e-11 | 80655.047
170678.672 | 1.1688e-08 | 1.5634e-08 | 3.7103e-10 | 1.6436e-08 | 1.4577e-08 | 7.3335e-10 | 1.7468e-09 | 7.9982e-10 | 5.2501e-11 | 80667.203
170690.844 | 1.1732e-08 | 1.5509e-08 | 3.7018e-10 | 1.6421e-08 | 1.4467e-08 | 7.3169e-10 | 1.739e-09 | 8.0374e-10 | 5.346e-11 | 80679.375
170703.016 | 1.1614e-08 | 1.5426e-08 | 3.7146e-10 | 1.6703e-08 | 1.4316e-08 | 7.3323e-10 | 1.7292e-09 | 8.0733e-10 | 5.2685e-11 | 80691.547
170715.172 | 1.1706e-08 | 1.5361e-08 | 3.7174e-10 | 1.6588e-08 | 1.4502e-08 | 7.4333e-10 | 1.6997e-09 | 8.0526e-10 | 5.3373e-11 | 80703.703
170727.344 | 1.1523e-08 | 1.5369e-08 | 3.6899e-10 | 1.6425e-08 | 1.4411e-08 | 7.3939e-10 | 1.7353e-09 | 8.0806e-10 | 5.2869e-11 | 80715.875
170739.516 | 1.174e-08 | 1.5484e-08 | 3.6658e-10 | 1.6432e-08 | 1.4338e-08 | 7.3208e-10 | 1.7317e-09 | 8.073e-10 | 5.3068e-11 | 80728.047
170751.672 | 1.1606e-08 | 1.5473e-08 | 3.704e-10 | 1.6463e-08 | 1.4412e-08 | 7.3526e-10 | 1.7225e-09 | 8.0716e-10 | 5.1946e-11 | 80740.203
170763.844 | 1.1767e-08 | 1.5293e-08 | 3.6915e-10 | 1.6457e-08 | 1.4365e-08 | 7.4276e-10 | 1.7279e-09 | 8.012e-10 | 5.2906e-11 | 80752.375
170776.016 | 1.1592e-08 | 1.5281e-08 | 3.6518e-10 | 1.6414e-08 | 1.4495e-08 | 7.4462e-10 | 1.7054e-09 | 8.1085e-10 | 5.3338e-11 | 80764.547
170788.172 | 1.1666e-08 | 1.5284e-08 | 3.6707e-10 | 1.6417e-08 | 1.4235e-08 | 7.4233e-10 | 1.713e-09 | 7.945e-10 | 5.2254e-11 | 80776.703
170800.344 | 1.1552e-08 | 1.5534e-08 | 3.7052e-10 | 1.6534e-08 | 1.4356e-08 | 7.2183e-10 | 1.7103e-09 | 8.001e-10 | 5.2744e-11 | 80788.875
170812.516 | 1.1403e-08 | 1.5379e-08 | 3.6039e-10 | 1.6458e-08 | 1.4293e-08 | 7.311e-10 | 1.7125e-09 | 7.9974e-10 | 5.2514e-11 | 80801.047
170824.688 | 1.1512e-08 | 1.5407e-08 | 3.6529e-10 | 1.64e-08 | 1.4405e-08 | 7.2665e-10 | 1.7264e-09 | 8.0594e-10 | 5.2638e-11 | 80813.219
170836.844 | 1.1483e-08 | 1.5321e-08 | 3.679e-10 | 1.6555e-08 | 1.4457e-08 | 7.3534e-10 | 1.7104e-09 | 7.9196e-10 | 5.2539e-11 | 80825.375
170849.016 | 1.1424e-08 | 1.5383e-08 | 3.6273e-10 | 1.6469e-08 | 1.4328e-08 | 7.2639e-10 | 1.7208e-09 | 7.922e-10 | 5.2532e-11 | 80837.547
170861.188 | 1.1402e-08 | 1.5223e-08 | 3.6119e-10 | 1.6599e-08 | 1.4041e-08 | 7.2977e-10 | 1.7233e-09 | 8.0189e-10 | 5.2611e-11 | 80849.719
170873.344 | 1.1322e-08 | 1.5249e-08 | 3.6603e-10 | 1.6179e-08 | 1.4201e-08 | 7.2434e-10 | 1.6895e-09 | 7.9234e-10 | 5.2545e-11 | 80861.875
170885.516 | 1.1254e-08 | 1.5218e-08 | 3.573e-10 | 1.6383e-08 | 1.4087e-08 | 7.2574e-10 | 1.7086e-09 | 7.9517e-10 | 5.1568e-11 | 80874.047
170897.688 | 1.1309e-08 | 1.4949e-08 | 3.5926e-10 | 1.633e-08 | 1.421e-08 | 7.2341e-10 | 1.7078e-09 | 7.9269e-10 | 5.1943e-11 | 80886.219
170909.844 | 1.1337e-08 | 1.5064e-08 | 3.6132e-10 | 1.6386e-08 | 1.4156e-08 | 7.1996e-10 | 1.6967e-09 | 7.8932e-10 | 5.2026e-11 | 80898.375
170922.016 | 1.1419e-08 | 1.5057e-08 | 3.6069e-10 | 1.6234e-08 | 1.4196e-08 | 7.3347e-10 | 1.7069e-09 | 7.9745e-10 | 5.1514e-11 | 80910.547
170934.188 | 1.1609e-08 | 1.5119e-08 | 3.6498e-10 | 1.6447e-08 | 1.4139e-08 | 7.3123e-10 | 1.6954e-09 | 7.9103e-10 | 5.1465e-11 | 80922.719
170946.344 | 1.1368e-08 | 1.5161e-08 | 3.5998e-10 | 1.6173e-08 | 1.4109e-08 | 7.3029e-10 | 1.6951e-09 | 8.0792e-10 | 5.1209e-11 | 80934.875
170958.516 | 1.1394e-08 | 1.5099e-08 | 3.6125e-10 | 1.6337e-08 | 1.4152e-08 | 7.288e-10 | 1.7008e-09 | 7.911e-10 | 5.1625e-11 | 80947.047
170970.688 | 1.137e-08 | 1.508e-08 | 3.5889e-10 | 1.6404e-08 | 1.4207e-08 | 7.2271e-10 | 1.7042e-09 | 7.8222e-10 | 5.1729e-11 | 80959.219
170982.844 | 1.1353e-08 | 1.5102e-08 | 3.6324e-10 | 1.6337e-08 | 1.4162e-08 | 7.338e-10 | 1.7145e-09 | 7.8995e-10 | 5.1538e-11 | 80971.375
170995.016 | 1.1369e-08 | 1.5145e-08 | 3.6484e-10 | 1.6413e-08 | 1.4219e-08 | 7.3481e-10 | 1.6919e-09 | 7.9547e-10 | 5.1517e-11 | 80983.547
171007.188 | 1.1318e-08 | 1.5156e-08 | 3.6111e-10 | 1.6548e-08 | 1.4165e-08 | 7.2983e-10 | 1.714e-09 | 7.9571e-10 | 5.2139e-11 | 80995.719
171019.359 | 1.132e-08 | 1.5094e-08 | 3.5717e-10 | 1.6293e-08 | 1.4279e-08 | 7.2642e-10 | 1.7131e-09 | 7.9238e-10 | 5.1965e-11 | 81007.89
171031.516 | 1.1334e-08 | 1.5141e-08 | 3.5942e-10 | 1.6691e-08 | 1.4116e-08 | 7.2544e-10 | 1.6987e-09 | 7.9994e-10 | 5.2268e-11 | 81020.047
171043.688 | 1.125e-08 | 1.5187e-08 | 3.6021e-10 | 1.6304e-08 | 1.4192e-08 | 7.2664e-10 | 1.7073e-09 | 7.9716e-10 | 5.2581e-11 | 81032.219
171055.859 | 1.1329e-08 | 1.5169e-08 | 3.6275e-10 | 1.6467e-08 | 1.4229e-08 | 7.3131e-10 | 1.7116e-09 | 7.8548e-10 | 5.2228e-11 | 81044.39
171068.016 | 1.1276e-08 | 1.5191e-08 | 3.6374e-10 | 1.6559e-08 | 1.4328e-08 | 7.2369e-10 | 1.704e-09 | 7.9721e-10 | 5.1767e-11 | 81056.547
171080.188 | 1.1256e-08 | 1.5103e-08 | 3.5802e-10 | 1.6293e-08 | 1.4077e-08 | 7.3145e-10 | 1.6978e-09 | 7.9142e-10 | 5.1509e-11 | 81068.719
171092.359 | 1.1277e-08 | 1.5001e-08 | 3.6223e-10 | 1.6512e-08 | 1.4154e-08 | 7.1718e-10 | 1.704e-09 | 7.8293e-10 | 5.1605e-11 | 81080.89
171104.516 | 1.1299e-08 | 1.5085e-08 | 3.5889e-10 | 1.6192e-08 | 1.4163e-08 | 7.2135e-10 | 1.6897e-09 | 7.9026e-10 | 5.1501e-11 | 81093.047
171116.688 | 1.124e-08 | 1.507e-08 | 3.6499e-10 | 1.6214e-08 | 1.4225e-08 | 7.3318e-10 | 1.7035e-09 | 7.9001e-10 | 5.1767e-11 | 81105.219
171128.859 | 1.1315e-08 | 1.501e-08 | 3.6252e-10 | 1.6231e-08 | 1.3876e-08 | 7.2375e-10 | 1.7107e-09 | 7.8663e-10 | 5.1592e-11 | 81117.39
171141.016 | 1.1404e-08 | 1.5069e-08 | 3.5979e-10 | 1.6266e-08 | 1.4169e-08 | 7.2775e-10 | 1.6933e-09 | 7.8963e-10 | 5.1339e-11 | 81129.547
171153.188 | 1.1238e-08 | 1.4986e-08 | 3.5744e-10 | 1.6538e-08 | 1.4071e-08 | 7.273e-10 | 1.6882e-09 | 7.9735e-10 | 5.2086e-11 | 81141.719
171165.359 | 1.1219e-08 | 1.5019e-08 | 3.6266e-10 | 1.6381e-08 | 1.3979e-08 | 7.2518e-10 | 1.6853e-09 | 7.8574e-10 | 5.2064e-11 | 81153.89
171177.516 | 1.1221e-08 | 1.4943e-08 | 3.5978e-10 | 1.6381e-08 | 1.4143e-08 | 7.2799e-10 | 1.7066e-09 | 7.9807e-10 | 5.1848e-11 | 81166.047
171189.688 | 1.1387e-08 | 1.4983e-08 | 3.5917e-10 | 1.6529e-08 | 1.4183e-08 | 7.2426e-10 | 1.6867e-09 | 7.8501e-10 | 5.2201e-11 | 81178.219
171201.859 | 1.1347e-08 | 1.5089e-08 | 3.6139e-10 | 1.6364e-08 | 1.406e-08 | 7.2756e-10 | 1.6941e-09 | 7.9037e-10 | 5.063e-11 | 81190.39
171214.031 | 1.1262e-08 | 1.5139e-08 | 3.6319e-10 | 1.6215e-08 | 1.42e-08 | 7.2751e-10 | 1.7192e-09 | 7.9826e-10 | 5.2062e-11 | 81202.562
171226.188 | 1.1228e-08 | 1.5036e-08 | 3.5967e-10 | 1.6423e-08 | 1.4131e-08 | 7.2009e-10 | 1.7044e-09 | 7.9499e-10 | 5.1907e-11 | 81214.719
171238.359 | 1.1343e-08 | 1.4964e-08 | 3.5775e-10 | 1.6141e-08 | 1.4103e-08 | 7.235e-10 | 1.7042e-09 | 7.9113e-10 | 5.1673e-11 | 81226.89
171250.531 | 1.1223e-08 | 1.5001e-08 | 3.5981e-10 | 1.6039e-08 | 1.4121e-08 | 7.2417e-10 | 1.702e-09 | 7.868e-10 | 5.1203e-11 | 81239.062
171262.688 | 1.1171e-08 | 1.4919e-08 | 3.5945e-10 | 1.6246e-08 | 1.43e-08 | 7.1877e-10 | 1.6901e-09 | 7.9768e-10 | 5.1294e-11 | 81251.219
171274.859 | 1.1264e-08 | 1.4967e-08 | 3.6071e-10 | 1.6257e-08 | 1.4041e-08 | 7.2415e-10 | 1.7016e-09 | 7.8877e-10 | 5.1448e-11 | 81263.39
171287.031 | 1.1156e-08 | 1.4948e-08 | 3.5998e-10 | 1.6203e-08 | 1.419e-08 | 7.2035e-10 | 1.6858e-09 | 7.9776e-10 | 5.1969e-11 | 81275.562
171299.188 | 1.1204e-08 | 1.4993e-08 | 3.5938e-10 | 1.6383e-08 | 1.4111e-08 | 7.2818e-10 | 1.685e-09 | 7.9206e-10 | 5.224e-11 | 81287.719
171311.359 | 1.1424e-08 | 1.5052e-08 | 3.6298e-10 | 1.627e-08 | 1.4013e-08 | 7.2781e-10 | 1.7053e-09 | 8.0153e-10 | 5.134e-11 | 81299.89
171323.531 | 1.1241e-08 | 1.4824e-08 | 3.5595e-10 | 1.6268e-08 | 1.4071e-08 | 7.3253e-10 | 1.6977e-09 | 7.9636e-10 | 5.1821e-11 | 81312.062
171335.688 | 1.1257e-08 | 1.5118e-08 | 3.6186e-10 | 1.635e-08 | 1.4129e-08 | 7.3278e-10 | 1.6913e-09 | 7.8415e-10 | 5.2217e-11 | 81324.219
171347.859 | 1.1169e-08 | 1.5007e-08 | 3.6288e-10 | 1.6324e-08 | 1.4234e-08 | 7.2402e-10 | 1.7094e-09 | 7.9935e-10 | 5.2084e-11 | 81336.39
171360.031 | 1.1366e-08 | 1.5211e-08 | 3.6186e-10 | 1.63e-08 | 1.4349e-08 | 7.2851e-10 | 1.7096e-09 | 7.9136e-10 | 5.1823e-11 | 81348.562
171372.188 | 1.1212e-08 | 1.4907e-08 | 3.6341e-10 | 1.6311e-08 | 1.4286e-08 | 7.2951e-10 | 1.7008e-09 | 7.8732e-10 | 5.2128e-11 | 81360.719
171384.359 | 1.1316e-08 | 1.5208e-08 | 3.6113e-10 | 1.6468e-08 | 1.4189e-08 | 7.2208e-10 | 1.6988e-09 | 7.8562e-10 | 5.2227e-11 | 81372.89
171396.531 | 1.1298e-08 | 1.5207e-08 | 3.5914e-10 | 1.6294e-08 | 1.4199e-08 | 7.3399e-10 | 1.6947e-09 | 7.888e-10 | 5.1254e-11 | 81385.062
171408.703 | 1.1316e-08 | 1.5018e-08 | 3.5716e-10 | 1.6235e-08 | 1.4063e-08 | 7.2349e-10 | 1.7026e-09 | 7.8859e-10 | 5.1722e-11 | 81397.234
171420.859 | 1.1153e-08 | 1.5113e-08 | 3.6111e-10 | 1.6381e-08 | 1.4258e-08 | 7.3267e-10 | 1.7117e-09 | 7.8605e-10 | 5.1468e-11 | 81409.39
171433.031 | 1.1246e-08 | 1.5041e-08 | 3.6045e-10 | 1.6272e-08 | 1.4086e-08 | 7.3252e-10 | 1.6926e-09 | 7.9471e-10 | 5.1719e-11 | 81421.562
171445.203 | 1.1258e-08 | 1.5136e-08 | 3.6305e-10 | 1.6336e-08 | 1.418e-08 | 7.3014e-10 | 1.701e-09 | 7.9297e-10 | 5.1973e-11 | 81433.734
171457.359 | 1.1292e-08 | 1.5134e-08 | 3.5933e-10 | 1.6222e-08 | 1.4217e-08 | 7.304e-10 | 1.6963e-09 | 7.8817e-10 | 5.175e-11 | 81445.89
171469.531 | 1.111e-08 | 1.5139e-08 | 3.6029e-10 | 1.6323e-08 | 1.4153e-08 | 7.3094e-10 | 1.7092e-09 | 7.8748e-10 | 5.1597e-11 | 81458.062
171481.703 | 1.1237e-08 | 1.5014e-08 | 3.5798e-10 | 1.626e-08 | 1.4248e-08 | 7.2592e-10 | 1.7009e-09 | 7.8588e-10 | 5.1781e-11 | 81470.234
171493.859 | 1.1301e-08 | 1.5175e-08 | 3.5817e-10 | 1.6364e-08 | 1.4369e-08 | 7.3212e-10 | 1.695e-09 | 7.8839e-10 | 5.1404e-11 | 81482.39
171506.031 | 1.133e-08 | 1.5048e-08 | 3.5883e-10 | 1.6151e-08 | 1.4078e-08 | 7.2308e-10 | 1.6865e-09 | 7.8468e-10 | 5.2211e-11 | 81494.562
171518.203 | 1.1277e-08 | 1.5127e-08 | 3.5973e-10 | 1.6153e-08 | 1.4206e-08 | 7.2682e-10 | 1.684e-09 | 7.8939e-10 | 5.1683e-11 | 81506.734
171530.359 | 1.1104e-08 | 1.5035e-08 | 3.6234e-10 | 1.6196e-08 | 1.4202e-08 | 7.293e-10 | 1.6747e-09 | 7.9734e-10 | 5.1419e-11 | 81518.89
171542.531 | 1.1306e-08 | 1.4974e-08 | 3.5604e-10 | 1.634e-08 | 1.4252e-08 | 7.2497e-10 | 1.6784e-09 | 7.8571e-10 | 5.1536e-11 | 81531.062
171554.703 | 1.1225e-08 | 1.4951e-08 | 3.5806e-10 | 1.6446e-08 | 1.4161e-08 | 7.1954e-10 | 1.7035e-09 | 7.9011e-10 | 5.1054e-11 | 81543.234
171566.859 | 1.1397e-08 | 1.5143e-08 | 3.5687e-10 | 1.6258e-08 | 1.4103e-08 | 7.262e-10 | 1.6785e-09 | 7.8349e-10 | 5.1786e-11 | 81555.39
171579.031 | 1.1268e-08 | 1.4908e-08 | 3.5694e-10 | 1.6312e-08 | 1.3951e-08 | 7.2438e-10 | 1.6947e-09 | 7.7265e-10 | 5.1086e-11 | 81567.562
171591.203 | 1.1104e-08 | 1.5046e-08 | 3.581e-10 | 1.6156e-08 | 1.4165e-08 | 7.2286e-10 | 1.6891e-09 | 7.808e-10 | 5.2145e-11 | 81579.734
171603.375 | 1.1071e-08 | 1.4932e-08 | 3.6107e-10 | 1.6404e-08 | 1.4078e-08 | 7.2582e-10 | 1.6787e-09 | 7.8718e-10 | 5.2123e-11 | 81591.906
171615.531 | 1.1287e-08 | 1.4948e-08 | 3.5678e-10 | 1.6312e-08 | 1.4086e-08 | 7.2399e-10 | 1.6703e-09 | 7.8595e-10 | 5.2013e-11 | 81604.062
171627.703 | 1.1098e-08 | 1.4959e-08 | 3.5694e-10 | 1.6133e-08 | 1.4124e-08 | 7.2531e-10 | 1.6835e-09 | 7.74e-10 | 5.1075e-11 | 81616.234
171639.875 | 1.1114e-08 | 1.4794e-08 | 3.6018e-10 | 1.6169e-08 | 1.3991e-08 | 7.2771e-10 | 1.6968e-09 | 7.7922e-10 | 5.1536e-11 | 81628.406
171652.031 | 1.116e-08 | 1.4937e-08 | 3.5599e-10 | 1.6216e-08 | 1.406e-08 | 7.2095e-10 | 1.6785e-09 | 7.8216e-10 | 5.1237e-11 | 81640.562
171664.203 | 1.1111e-08 | 1.4907e-08 | 3.5369e-10 | 1.6247e-08 | 1.407e-08 | 7.1898e-10 | 1.6702e-09 | 7.7936e-10 | 5.1313e-11 | 81652.734
171676.375 | 1.1146e-08 | 1.4912e-08 | 3.5449e-10 | 1.6037e-08 | 1.3957e-08 | 7.2183e-10 | 1.6586e-09 | 7.7024e-10 | 5.1146e-11 | 81664.906
171688.531 | 1.1307e-08 | 1.4991e-08 | 3.5091e-10 | 1.6109e-08 | 1.4088e-08 | 7.1736e-10 | 1.6727e-09 | 7.7377e-10 | 5.0616e-11 | 81677.062
171700.703 | 1.1106e-08 | 1.4783e-08 | 3.5476e-10 | 1.6199e-08 | 1.4139e-08 | 7.1515e-10 | 1.6788e-09 | 7.7312e-10 | 5.123e-11 | 81689.234
171712.875 | 1.1243e-08 | 1.5071e-08 | 3.4906e-10 | 1.6074e-08 | 1.3844e-08 | 7.2092e-10 | 1.6696e-09 | 7.7815e-10 | 5.0879e-11 | 81701.406
171725.031 | 1.1211e-08 | 1.4773e-08 | 3.5506e-10 | 1.6091e-08 | 1.4076e-08 | 7.2912e-10 | 1.6803e-09 | 7.8282e-10 | 5.0832e-11 | 81713.562
171737.203 | 1.1077e-08 | 1.4955e-08 | 3.5948e-10 | 1.6244e-08 | 1.4e-08 | 7.1921e-10 | 1.6749e-09 | 7.8092e-10 | 5.1205e-11 | 81725.734
171749.375 | 1.1173e-08 | 1.4792e-08 | 3.5616e-10 | 1.611e-08 | 1.3874e-08 | 7.1484e-10 | 1.6662e-09 | 7.6812e-10 | 5.0867e-11 | 81737.906
171761.531 | 1.1316e-08 | 1.4878e-08 | 3.5318e-10 | 1.6091e-08 | 1.382e-08 | 7.1776e-10 | 1.676e-09 | 7.7787e-10 | 5.1405e-11 | 81750.062
171773.703 | 1.108e-08 | 1.4746e-08 | 3.5362e-10 | 1.6019e-08 | 1.4043e-08 | 7.2057e-10 | 1.6592e-09 | 7.7434e-10 | 5.0307e-11 | 81762.234
171785.875 | 1.1136e-08 | 1.4913e-08 | 3.5765e-10 | 1.6037e-08 | 1.4148e-08 | 7.1579e-10 | 1.671e-09 | 7.7494e-10 | 5.0859e-11 | 81774.406
171798.047 | 1.1035e-08 | 1.4601e-08 | 3.545e-10 | 1.5704e-08 | 1.3999e-08 | 7.1277e-10 | 1.6698e-09 | 7.6816e-10 | 5.1278e-11 | 81786.578
171810.203 | 1.1102e-08 | 1.4768e-08 | 3.5482e-10 | 1.6129e-08 | 1.3959e-08 | 7.1625e-10 | 1.6596e-09 | 7.6891e-10 | 5.07e-11 | 81798.734
171822.375 | 1.1121e-08 | 1.4598e-08 | 3.5081e-10 | 1.5952e-08 | 1.3853e-08 | 7.221e-10 | 1.6631e-09 | 7.7795e-10 | 5.1246e-11 | 81810.906
171834.547 | 1.0911e-08 | 1.4812e-08 | 3.5543e-10 | 1.6185e-08 | 1.3922e-08 | 7.1938e-10 | 1.6552e-09 | 7.7056e-10 | 5.1179e-11 | 81823.078
171846.703 | 1.1163e-08 | 1.4612e-08 | 3.5305e-10 | 1.6129e-08 | 1.4013e-08 | 7.2199e-10 | 1.6724e-09 | 7.6998e-10 | 5.068e-11 | 81835.234
171858.875 | 1.1142e-08 | 1.4819e-08 | 3.5024e-10 | 1.6088e-08 | 1.403e-08 | 7.1411e-10 | 1.6629e-09 | 7.7301e-10 | 5.0456e-11 | 81847.406
171871.047 | 1.1136e-08 | 1.4855e-08 | 3.5323e-10 | 1.6087e-08 | 1.4207e-08 | 7.1603e-10 | 1.6669e-09 | 7.7833e-10 | 5.1224e-11 | 81859.578
171883.203 | 1.1141e-08 | 1.4663e-08 | 3.5518e-10 | 1.6115e-08 | 1.4072e-08 | 7.105e-10 | 1.6676e-09 | 7.7423e-10 | 5.1152e-11 | 81871.734
171895.375 | 1.1192e-08 | 1.4766e-08 | 3.5529e-10 | 1.6014e-08 | 1.403e-08 | 7.2412e-10 | 1.6648e-09 | 7.8218e-10 | 5.0661e-11 | 81883.906
171907.547 | 1.1148e-08 | 1.4801e-08 | 3.616e-10 | 1.6271e-08 | 1.4e-08 | 7.247e-10 | 1.6608e-09 | 7.7572e-10 | 5.101e-11 | 81896.078
171919.703 | 1.1144e-08 | 1.486e-08 | 3.611e-10 | 1.625e-08 | 1.3965e-08 | 7.1877e-10 | 1.6663e-09 | 7.7342e-10 | 5.1121e-11 | 81908.234
171931.875 | 1.1098e-08 | 1.4868e-08 | 3.5548e-10 | 1.617e-08 | 1.3939e-08 | 7.25e-10 | 1.6761e-09 | 7.8232e-10 | 5.0985e-11 | 81920.406
171944.047 | 1.1148e-08 | 1.48e-08 | 3.5331e-10 | 1.6155e-08 | 1.408e-08 | 7.2268e-10 | 1.6686e-09 | 7.7891e-10 | 5.1488e-11 | 81932.578
171956.219 | 1.1322e-08 | 1.5022e-08 | 3.5712e-10 | 1.6375e-08 | 1.4017e-08 | 7.2909e-10 | 1.6536e-09 | 7.836e-10 | 5.1176e-11 | 81944.75
171968.375 | 1.1102e-08 | 1.4838e-08 | 3.5709e-10 | 1.6311e-08 | 1.4016e-08 | 7.1774e-10 | 1.6668e-09 | 7.8689e-10 | 5.0507e-11 | 81956.906
171980.547 | 1.1198e-08 | 1.4885e-08 | 3.6024e-10 | 1.608e-08 | 1.416e-08 | 7.2973e-10 | 1.6718e-09 | 7.7201e-10 | 5.0736e-11 | 81969.078
171992.719 | 1.1103e-08 | 1.4726e-08 | 3.5382e-10 | 1.6082e-08 | 1.4166e-08 | 7.2023e-10 | 1.6521e-09 | 7.8158e-10 | 5.0766e-11 | 81981.25
172004.875 | 1.1133e-08 | 1.4861e-08 | 3.4996e-10 | 1.6201e-08 | 1.4174e-08 | 7.2257e-10 | 1.6649e-09 | 7.7245e-10 | 5.0977e-11 | 81993.406
172017.047 | 1.103e-08 | 1.4786e-08 | 3.5395e-10 | 1.62e-08 | 1.3849e-08 | 7.1707e-10 | 1.6548e-09 | 7.8202e-10 | 5.0305e-11 | 82005.578
172029.219 | 1.1124e-08 | 1.4564e-08 | 3.5431e-10 | 1.6149e-08 | 1.4038e-08 | 7.1416e-10 | 1.6761e-09 | 7.7421e-10 | 5.0728e-11 | 82017.75
172041.375 | 1.1067e-08 | 1.4767e-08 | 3.5419e-10 | 1.6235e-08 | 1.3926e-08 | 7.2046e-10 | 1.6553e-09 | 7.704e-10 | 5.0475e-11 | 82029.906
172053.547 | 1.1117e-08 | 1.4595e-08 | 3.5263e-10 | 1.621e-08 | 1.3934e-08 | 7.2409e-10 | 1.6707e-09 | 7.7814e-10 | 5.097e-11 | 82042.078
172065.719 | 1.1419e-08 | 1.459e-08 | 3.565e-10 | 1.6314e-08 | 1.3997e-08 | 7.2063e-10 | 1.6741e-09 | 7.758e-10 | 5.0886e-11 | 82054.25
172077.875 | 1.1195e-08 | 1.4639e-08 | 3.5186e-10 | 1.623e-08 | 1.3927e-08 | 7.1878e-10 | 1.6896e-09 | 7.7452e-10 | 5.0878e-11 | 82066.406
172090.047 | 1.1264e-08 | 1.4733e-08 | 3.5733e-10 | 1.6223e-08 | 1.4209e-08 | 7.203e-10 | 1.6668e-09 | 7.8276e-10 | 5.0511e-11 | 82078.578
172102.219 | 1.1158e-08 | 1.473e-08 | 3.5409e-10 | 1.6001e-08 | 1.404e-08 | 7.2015e-10 | 1.6622e-09 | 7.7717e-10 | 5.0485e-11 | 82090.75
172114.375 | 1.1149e-08 | 1.4641e-08 | 3.5255e-10 | 1.6149e-08 | 1.3976e-08 | 7.2086e-10 | 1.6896e-09 | 7.8e-10 | 5.0916e-11 | 82102.906
172126.547 | 1.1121e-08 | 1.4859e-08 | 3.5009e-10 | 1.6e-08 | 1.3872e-08 | 7.1289e-10 | 1.6765e-09 | 7.7503e-10 | 5.0752e-11 | 82115.078
172138.719 | 1.1169e-08 | 1.4555e-08 | 3.5326e-10 | 1.6181e-08 | 1.3972e-08 | 7.198e-10 | 1.6605e-09 | 7.7098e-10 | 5.0807e-11 | 82127.25
172150.891 | 1.1113e-08 | 1.4705e-08 | 3.5248e-10 | 1.604e-08 | 1.3961e-08 | 7.101e-10 | 1.6727e-09 | 7.7523e-10 | 5.038e-11 | 82139.422
172163.047 | 1.109e-08 | 1.4602e-08 | 3.5162e-10 | 1.5998e-08 | 1.3888e-08 | 7.2137e-10 | 1.656e-09 | 7.8076e-10 | 5.0017e-11 | 82151.578
172175.219 | 1.1068e-08 | 1.467e-08 | 3.4562e-10 | 1.6024e-08 | 1.4001e-08 | 7.2179e-10 | 1.6888e-09 | 7.7443e-10 | 5.1005e-11 | 82163.75
172187.391 | 1.1069e-08 | 1.4598e-08 | 3.5259e-10 | 1.5973e-08 | 1.3985e-08 | 7.1908e-10 | 1.6545e-09 | 7.6921e-10 | 5.0374e-11 | 82175.922
172199.547 | 1.1111e-08 | 1.4459e-08 | 3.5406e-10 | 1.6202e-08 | 1.3988e-08 | 7.1323e-10 | 1.6671e-09 | 7.7449e-10 | 5.104e-11 | 82188.078
172211.719 | 1.0959e-08 | 1.4906e-08 | 3.5023e-10 | 1.6027e-08 | 1.3984e-08 | 7.2528e-10 | 1.6708e-09 | 7.7823e-10 | 5.0901e-11 | 82200.25
172223.891 | 1.1039e-08 | 1.4629e-08 | 3.5258e-10 | 1.5933e-08 | 1.3995e-08 | 7.1719e-10 | 1.6717e-09 | 7.789e-10 | 5.0815e-11 | 82212.422
172236.047 | 1.1103e-08 | 1.4654e-08 | 3.5307e-10 | 1.6039e-08 | 1.4058e-08 | 7.2293e-10 | 1.6623e-09 | 7.8087e-10 | 5.0609e-11 | 82224.578
172248.219 | 1.112e-08 | 1.4839e-08 | 3.5427e-10 | 1.6253e-08 | 1.3947e-08 | 7.1647e-10 | 1.6586e-09 | 7.746e-10 | 5.0682e-11 | 82236.75
172260.391 | 1.125e-08 | 1.4508e-08 | 3.5393e-10 | 1.6025e-08 | 1.4081e-08 | 7.1521e-10 | 1.6585e-09 | 7.7255e-10 | 5.1002e-11 | 82248.922
172272.547 | 1.1042e-08 | 1.4649e-08 | 3.5494e-10 | 1.6357e-08 | 1.4218e-08 | 7.1611e-10 | 1.6764e-09 | 7.7414e-10 | 5.0731e-11 | 82261.078
172284.719 | 1.1116e-08 | 1.4725e-08 | 3.5513e-10 | 1.6163e-08 | 1.4254e-08 | 7.1528e-10 | 1.6636e-09 | 7.7809e-10 | 5.0349e-11 | 82273.25
172296.891 | 1.1139e-08 | 1.4865e-08 | 3.486e-10 | 1.6143e-08 | 1.3994e-08 | 7.2254e-10 | 1.6537e-09 | 7.7147e-10 | 5.0446e-11 | 82285.422
172309.047 | 1.1109e-08 | 1.4657e-08 | 3.5423e-10 | 1.6057e-08 | 1.388e-08 | 7.1592e-10 | 1.6617e-09 | 7.7199e-10 | 5.0469e-11 | 82297.578
172321.219 | 1.1199e-08 | 1.462e-08 | 3.4851e-10 | 1.6034e-08 | 1.4002e-08 | 7.1641e-10 | 1.6547e-09 | 7.7111e-10 | 5.0177e-11 | 82309.75
172333.391 | 1.114e-08 | 1.4639e-08 | 3.5227e-10 | 1.6012e-08 | 1.3983e-08 | 7.1908e-10 | 1.6575e-09 | 7.812e-10 | 5.0262e-11 | 82321.922
172345.563 | 1.1052e-08 | 1.4633e-08 | 3.5191e-10 | 1.6108e-08 | 1.4052e-08 | 7.1211e-10 | 1.6494e-09 | 7.679e-10 | 5.0194e-11 | 82334.094
172357.719 | 1.0954e-08 | 1.4577e-08 | 3.5171e-10 | 1.6238e-08 | 1.3992e-08 | 7.183e-10 | 1.683e-09 | 7.6985e-10 | 4.9883e-11 | 82346.25
172369.891 | 1.0942e-08 | 1.4602e-08 | 3.539e-10 | 1.6236e-08 | 1.3953e-08 | 7.126e-10 | 1.6602e-09 | 7.7075e-10 | 4.9779e-11 | 82358.422
172382.063 | 1.1082e-08 | 1.4585e-08 | 3.5048e-10 | 1.6151e-08 | 1.3852e-08 | 7.1933e-10 | 1.6499e-09 | 7.7938e-10 | 5.0673e-11 | 82370.594
172394.219 | 1.1158e-08 | 1.4623e-08 | 3.4587e-10 | 1.5981e-08 | 1.4039e-08 | 7.1293e-10 | 1.6546e-09 | 7.6635e-10 | 5.0291e-11 | 82382.75
172406.391 | 1.1111e-08 | 1.4554e-08 | 3.4649e-10 | 1.595e-08 | 1.3927e-08 | 7.1144e-10 | 1.6569e-09 | 7.6378e-10 | 4.9792e-11 | 82394.922
172418.563 | 1.097e-08 | 1.4583e-08 | 3.4868e-10 | 1.6109e-08 | 1.4013e-08 | 7.1716e-10 | 1.6576e-09 | 7.6863e-10 | 5.0142e-11 | 82407.094
172430.719 | 1.1176e-08 | 1.4471e-08 | 3.4703e-10 | 1.6089e-08 | 1.3968e-08 | 7.2079e-10 | 1.6603e-09 | 7.7069e-10 | 5.0171e-11 | 82419.25
172442.891 | 1.1015e-08 | 1.467e-08 | 3.4774e-10 | 1.6128e-08 | 1.3834e-08 | 7.0932e-10 | 1.6545e-09 | 7.7707e-10 | 5.0666e-11 | 82431.422
172455.063 | 1.1103e-08 | 1.4674e-08 | 3.5156e-10 | 1.6191e-08 | 1.3851e-08 | 7.2032e-10 | 1.6669e-09 | 7.7205e-10 | 5.0703e-11 | 82443.594
172467.219 | 1.1133e-08 | 1.482e-08 | 3.4947e-10 | 1.595e-08 | 1.3951e-08 | 7.1359e-10 | 1.6685e-09 | 7.7432e-10 | 4.9593e-11 | 82455.75
172479.391 | 1.0864e-08 | 1.4581e-08 | 3.4823e-10 | 1.5938e-08 | 1.3792e-08 | 7.1279e-10 | 1.628e-09 | 7.7326e-10 | 4.9935e-11 | 82467.922
172491.563 | 1.0998e-08 | 1.4622e-08 | 3.5068e-10 | 1.6155e-08 | 1.3924e-08 | 7.1179e-10 | 1.6551e-09 | 7.6497e-10 | 4.9782e-11 | 82480.094
172503.719 | 1.1095e-08 | 1.4659e-08 | 3.4974e-10 | 1.6058e-08 | 1.3916e-08 | 7.1231e-10 | 1.6592e-09 | 7.6367e-10 | 5.0033e-11 | 82492.25
172515.891 | 1.1012e-08 | 1.4635e-08 | 3.5016e-10 | 1.6049e-08 | 1.391e-08 | 7.186e-10 | 1.6326e-09 | 7.6571e-10 | 4.9588e-11 | 82504.422
172528.063 | 1.1068e-08 | 1.455e-08 | 3.4797e-10 | 1.5963e-08 | 1.3954e-08 | 7.1151e-10 | 1.6696e-09 | 7.6581e-10 | 5.0834e-11 | 82516.594
172540.234 | 1.1096e-08 | 1.4626e-08 | 3.4911e-10 | 1.6231e-08 | 1.4036e-08 | 7.1079e-10 | 1.6717e-09 | 7.8451e-10 | 5.0445e-11 | 82528.765
172552.391 | 1.1158e-08 | 1.4835e-08 | 3.4858e-10 | 1.6075e-08 | 1.4134e-08 | 7.0755e-10 | 1.6469e-09 | 7.6832e-10 | 5.0191e-11 | 82540.922
172564.563 | 1.1113e-08 | 1.4739e-08 | 3.4785e-10 | 1.6047e-08 | 1.3913e-08 | 7.1534e-10 | 1.6621e-09 | 7.6668e-10 | 5.0376e-11 | 82553.094
172576.734 | 1.1034e-08 | 1.4556e-08 | 3.4599e-10 | 1.6055e-08 | 1.3982e-08 | 7.165e-10 | 1.6677e-09 | 7.6687e-10 | 4.9568e-11 | 82565.265
172588.891 | 1.1108e-08 | 1.4528e-08 | 3.4907e-10 | 1.6002e-08 | 1.4069e-08 | 7.1118e-10 | 1.6606e-09 | 7.6702e-10 | 5.0797e-11 | 82577.422
172601.063 | 1.116e-08 | 1.4687e-08 | 3.5054e-10 | 1.6072e-08 | 1.3822e-08 | 7.1826e-10 | 1.6536e-09 | 7.7462e-10 | 5.0592e-11 | 82589.594
172613.234 | 1.1104e-08 | 1.4546e-08 | 3.5064e-10 | 1.5983e-08 | 1.3939e-08 | 7.1822e-10 | 1.6731e-09 | 7.6615e-10 | 5.0015e-11 | 82601.765
172625.391 | 1.0986e-08 | 1.4609e-08 | 3.4752e-10 | 1.6078e-08 | 1.3984e-08 | 7.1723e-10 | 1.6657e-09 | 7.6246e-10 | 5.0151e-11 | 82613.922
172637.563 | 1.1001e-08 | 1.4502e-08 | 3.5342e-10 | 1.6162e-08 | 1.3825e-08 | 7.2087e-10 | 1.6641e-09 | 7.7206e-10 | 5.0145e-11 | 82626.094
172649.734 | 1.1004e-08 | 1.4388e-08 | 3.4895e-10 | 1.602e-08 | 1.3942e-08 | 7.1606e-10 | 1.6471e-09 | 7.6461e-10 | 5.0338e-11 | 82638.265
172661.891 | 1.1019e-08 | 1.4759e-08 | 3.5272e-10 | 1.633e-08 | 1.4045e-08 | 7.1434e-10 | 1.6819e-09 | 7.7585e-10 | 5.0723e-11 | 82650.422
172674.063 | 1.097e-08 | 1.4574e-08 | 3.5066e-10 | 1.6078e-08 | 1.3905e-08 | 7.1384e-10 | 1.6716e-09 | 7.7355e-10 | 5.0392e-11 | 82662.594
172686.234 | 1.1088e-08 | 1.4624e-08 | 3.5106e-10 | 1.62e-08 | 1.3871e-08 | 7.1385e-10 | 1.6518e-09 | 7.6625e-10 | 5.078e-11 | 82674.765
172698.391 | 1.1063e-08 | 1.4497e-08 | 3.49e-10 | 1.6135e-08 | 1.3871e-08 | 7.1675e-10 | 1.653e-09 | 7.739e-10 | 5.0501e-11 | 82686.922
172710.563 | 1.105e-08 | 1.4765e-08 | 3.4979e-10 | 1.6052e-08 | 1.3955e-08 | 7.0718e-10 | 1.6427e-09 | 7.7314e-10 | 5.0058e-11 | 82699.094
172722.734 | 1.0998e-08 | 1.4514e-08 | 3.4607e-10 | 1.6084e-08 | 1.3819e-08 | 7.1836e-10 | 1.6513e-09 | 7.727e-10 | 5.0032e-11 | 82711.265
172734.906 | 1.0903e-08 | 1.4535e-08 | 3.513e-10 | 1.6167e-08 | 1.3864e-08 | 7.1238e-10 | 1.6507e-09 | 7.6515e-10 | 5.059e-11 | 82723.437
172747.063 | 1.1015e-08 | 1.4487e-08 | 3.4814e-10 | 1.6168e-08 | 1.3906e-08 | 7.152e-10 | 1.664e-09 | 7.6676e-10 | 4.9947e-11 | 82735.594
172759.234 | 1.1098e-08 | 1.4522e-08 | 3.5309e-10 | 1.6201e-08 | 1.3957e-08 | 7.1576e-10 | 1.6583e-09 | 7.7146e-10 | 4.9976e-11 | 82747.765
172771.406 | 1.1049e-08 | 1.4575e-08 | 3.5442e-10 | 1.6132e-08 | 1.4048e-08 | 7.1918e-10 | 1.6674e-09 | 7.7194e-10 | 5.0426e-11 | 82759.937
172783.563 | 1.1109e-08 | 1.4527e-08 | 3.4926e-10 | 1.6137e-08 | 1.4013e-08 | 7.2634e-10 | 1.631e-09 | 7.7411e-10 | 5.013e-11 | 82772.094
172795.734 | 1.1019e-08 | 1.4393e-08 | 3.5033e-10 | 1.6053e-08 | 1.4049e-08 | 7.1981e-10 | 1.6707e-09 | 7.7168e-10 | 5.0762e-11 | 82784.265
172807.906 | 1.1063e-08 | 1.4553e-08 | 3.5044e-10 | 1.6176e-08 | 1.3934e-08 | 7.1692e-10 | 1.671e-09 | 7.6242e-10 | 5.0226e-11 | 82796.437
172820.063 | 1.0965e-08 | 1.4642e-08 | 3.4988e-10 | 1.6161e-08 | 1.3836e-08 | 7.1333e-10 | 1.6461e-09 | 7.7328e-10 | 5.0075e-11 | 82808.594
172832.234 | 1.1028e-08 | 1.4724e-08 | 3.5051e-10 | 1.6098e-08 | 1.3903e-08 | 7.2347e-10 | 1.6904e-09 | 7.7437e-10 | 5.0325e-11 | 82820.765
172844.406 | 1.1046e-08 | 1.4551e-08 | 3.5184e-10 | 1.6254e-08 | 1.3783e-08 | 7.2367e-10 | 1.6808e-09 | 7.7636e-10 | 5.0257e-11 | 82832.937
172856.563 | 1.1001e-08 | 1.4559e-08 | 3.4968e-10 | 1.6184e-08 | 1.3861e-08 | 7.233e-10 | 1.6643e-09 | 7.7405e-10 | 4.9972e-11 | 82845.094
172868.734 | 1.1142e-08 | 1.4621e-08 | 3.5264e-10 | 1.6159e-08 | 1.404e-08 | 7.1767e-10 | 1.6576e-09 | 7.7686e-10 | 5.0396e-11 | 82857.265
172880.906 | 1.1114e-08 | 1.4369e-08 | 3.4817e-10 | 1.6267e-08 | 1.3946e-08 | 7.1908e-10 | 1.6664e-09 | 7.7984e-10 | 4.9617e-11 | 82869.437
172893.063 | 1.1076e-08 | 1.4571e-08 | 3.5245e-10 | 1.6027e-08 | 1.3905e-08 | 7.164e-10 | 1.6408e-09 | 7.7893e-10 | 5.0278e-11 | 82881.594
172905.234 | 1.1012e-08 | 1.4503e-08 | 3.4995e-10 | 1.6136e-08 | 1.3959e-08 | 7.1626e-10 | 1.6495e-09 | 7.6444e-10 | 5.0385e-11 | 82893.765
172917.406 | 1.1013e-08 | 1.4618e-08 | 3.5408e-10 | 1.6092e-08 | 1.3748e-08 | 7.1424e-10 | 1.6602e-09 | 7.7705e-10 | 5.0464e-11 | 82905.937
172929.578 | 1.1029e-08 | 1.4633e-08 | 3.512e-10 | 1.6172e-08 | 1.3822e-08 | 7.2507e-10 | 1.6634e-09 | 7.8432e-10 | 5.0546e-11 | 82918.109
172941.734 | 1.1105e-08 | 1.4682e-08 | 3.4829e-10 | 1.6107e-08 | 1.3707e-08 | 7.1399e-10 | 1.6555e-09 | 7.7372e-10 | 5.027e-11 | 82930.265
172953.906 | 1.0994e-08 | 1.4445e-08 | 3.4972e-10 | 1.615e-08 | 1.3783e-08 | 7.1625e-10 | 1.657e-09 | 7.6707e-10 | 5.0156e-11 | 82942.437
172966.078 | 1.0846e-08 | 1.4455e-08 | 3.5134e-10 | 1.6142e-08 | 1.4036e-08 | 7.2167e-10 | 1.6641e-09 | 7.6778e-10 | 5.0395e-11 | 82954.609
172978.234 | 1.1174e-08 | 1.4579e-08 | 3.5336e-10 | 1.6256e-08 | 1.3894e-08 | 7.2116e-10 | 1.6657e-09 | 7.7144e-10 | 4.9985e-11 | 82966.765
172990.406 | 1.114e-08 | 1.4572e-08 | 3.5429e-10 | 1.6005e-08 | 1.4021e-08 | 7.1948e-10 | 1.6423e-09 | 7.8092e-10 | 5.0186e-11 | 82978.937
173002.578 | 1.1132e-08 | 1.4581e-08 | 3.4907e-10 | 1.6103e-08 | 1.4039e-08 | 7.2033e-10 | 1.6652e-09 | 7.7491e-10 | 5.0378e-11 | 82991.109
173014.734 | 1.099e-08 | 1.4628e-08 | 3.5559e-10 | 1.6153e-08 | 1.3767e-08 | 7.2502e-10 | 1.6557e-09 | 7.7473e-10 | 5.0843e-11 | 83003.265
173026.906 | 1.1066e-08 | 1.4607e-08 | 3.5212e-10 | 1.5874e-08 | 1.3863e-08 | 7.1641e-10 | 1.6821e-09 | 7.6607e-10 | 5.0463e-11 | 83015.437
173039.078 | 1.0945e-08 | 1.4576e-08 | 3.5114e-10 | 1.625e-08 | 1.371e-08 | 7.1492e-10 | 1.6629e-09 | 7.6756e-10 | 5.0099e-11 | 83027.609
173051.234 | 1.1042e-08 | 1.4604e-08 | 3.5216e-10 | 1.5952e-08 | 1.3831e-08 | 7.1462e-10 | 1.6368e-09 | 7.6751e-10 | 5.02e-11 | 83039.765
173063.406 | 1.0954e-08 | 1.4433e-08 | 3.5071e-10 | 1.614e-08 | 1.3816e-08 | 7.1707e-10 | 1.6796e-09 | 7.6216e-10 | 4.9958e-11 | 83051.937
173075.578 | 1.1035e-08 | 1.4526e-08 | 3.5021e-10 | 1.5996e-08 | 1.4002e-08 | 7.2422e-10 | 1.6588e-09 | 7.7341e-10 | 5.027e-11 | 83064.109
173087.734 | 1.1022e-08 | 1.4519e-08 | 3.5103e-10 | 1.604e-08 | 1.3896e-08 | 7.1745e-10 | 1.6264e-09 | 7.7193e-10 | 5.0436e-11 | 83076.265
173099.906 | 1.1073e-08 | 1.4532e-08 | 3.5166e-10 | 1.6237e-08 | 1.3793e-08 | 7.1041e-10 | 1.6788e-09 | 7.65e-10 | 4.9903e-11 | 83088.437
173112.078 | 1.0968e-08 | 1.445e-08 | 3.5303e-10 | 1.6198e-08 | 1.376e-08 | 7.2788e-10 | 1.6503e-09 | 7.8579e-10 | 5.0117e-11 | 83100.609
173124.25 | 1.0861e-08 | 1.4504e-08 | 3.5247e-10 | 1.6018e-08 | 1.3958e-08 | 7.1089e-10 | 1.6752e-09 | 7.7259e-10 | 5.0184e-11 | 83112.781
173136.406 | 1.1002e-08 | 1.4445e-08 | 3.5428e-10 | 1.6205e-08 | 1.3757e-08 | 7.1889e-10 | 1.6637e-09 | 7.7432e-10 | 5.0221e-11 | 83124.937
173148.578 | 1.0858e-08 | 1.4563e-08 | 3.5391e-10 | 1.601e-08 | 1.3767e-08 | 7.1851e-10 | 1.6584e-09 | 7.7532e-10 | 5.0342e-11 | 83137.109
173160.75 | 1.0895e-08 | 1.4557e-08 | 3.4782e-10 | 1.6202e-08 | 1.4114e-08 | 7.1664e-10 | 1.679e-09 | 7.7689e-10 | 5.0427e-11 | 83149.281
173172.906 | 1.1098e-08 | 1.4672e-08 | 3.5271e-10 | 1.6186e-08 | 1.4031e-08 | 7.0631e-10 | 1.6649e-09 | 7.7219e-10 | 4.9838e-11 | 83161.437
173185.078 | 1.0983e-08 | 1.4402e-08 | 3.4662e-10 | 1.6135e-08 | 1.3961e-08 | 7.2521e-10 | 1.6658e-09 | 7.7249e-10 | 5.0208e-11 | 83173.609
173197.25 | 1.1002e-08 | 1.4459e-08 | 3.4736e-10 | 1.5899e-08 | 1.3857e-08 | 7.1308e-10 | 1.6409e-09 | 7.5617e-10 | 5.0115e-11 | 83185.781
173209.406 | 1.0992e-08 | 1.4421e-08 | 3.4813e-10 | 1.6029e-08 | 1.3897e-08 | 7.1725e-10 | 1.6476e-09 | 7.7092e-10 | 5.0553e-11 | 83197.937
173221.578 | 1.0989e-08 | 1.4465e-08 | 3.4798e-10 | 1.601e-08 | 1.3753e-08 | 7.1455e-10 | 1.6259e-09 | 7.5295e-10 | 5.0113e-11 | 83210.109
173233.75 | 1.0941e-08 | 1.4534e-08 | 3.4907e-10 | 1.6077e-08 | 1.3755e-08 | 7.1412e-10 | 1.6313e-09 | 7.6027e-10 | 4.9788e-11 | 83222.281
173245.906 | 1.0935e-08 | 1.4521e-08 | 3.4712e-10 | 1.6013e-08 | 1.3866e-08 | 7.17e-10 | 1.6372e-09 | 7.5895e-10 | 4.9673e-11 | 83234.437
173258.078 | 1.1046e-08 | 1.4479e-08 | 3.449e-10 | 1.6133e-08 | 1.3868e-08 | 7.1296e-10 | 1.6508e-09 | 7.7013e-10 | 4.9862e-11 | 83246.609
173270.25 | 1.1e-08 | 1.4443e-08 | 3.5006e-10 | 1.5991e-08 | 1.3931e-08 | 7.2429e-10 | 1.6541e-09 | 7.6814e-10 | 4.9829e-11 | 83258.781
173282.406 | 1.0995e-08 | 1.459e-08 | 3.5143e-10 | 1.6049e-08 | 1.368e-08 | 7.1465e-10 | 1.6506e-09 | 7.708e-10 | 4.9754e-11 | 83270.937
173294.578 | 1.0946e-08 | 1.4514e-08 | 3.4909e-10 | 1.6034e-08 | 1.3868e-08 | 7.1011e-10 | 1.6485e-09 | 7.6757e-10 | 5.0209e-11 | 83283.109
173306.75 | 1.0981e-08 | 1.4496e-08 | 3.4688e-10 | 1.6065e-08 | 1.3749e-08 | 7.1902e-10 | 1.6447e-09 | 7.5874e-10 | 5.0313e-11 | 83295.281
173318.922 | 1.0929e-08 | 1.4531e-08 | 3.4839e-10 | 1.6228e-08 | 1.388e-08 | 7.1396e-10 | 1.6502e-09 | 7.7288e-10 | 5.0048e-11 | 83307.453
173331.078 | 1.1018e-08 | 1.4496e-08 | 3.5202e-10 | 1.611e-08 | 1.3778e-08 | 7.2594e-10 | 1.6655e-09 | 7.6328e-10 | 5.0408e-11 | 83319.609
173343.25 | 1.1034e-08 | 1.4709e-08 | 3.5096e-10 | 1.6283e-08 | 1.3942e-08 | 7.2209e-10 | 1.6697e-09 | 7.7933e-10 | 5.0538e-11 | 83331.781
173355.422 | 1.1058e-08 | 1.4503e-08 | 3.5192e-10 | 1.6008e-08 | 1.395e-08 | 7.2175e-10 | 1.6556e-09 | 7.7261e-10 | 5.0528e-11 | 83343.953
173367.578 | 1.0971e-08 | 1.4641e-08 | 3.4808e-10 | 1.6143e-08 | 1.3821e-08 | 7.2394e-10 | 1.652e-09 | 7.6856e-10 | 4.9879e-11 | 83356.109
173379.75 | 1.1172e-08 | 1.4571e-08 | 3.4774e-10 | 1.6065e-08 | 1.4e-08 | 7.2208e-10 | 1.6532e-09 | 7.7273e-10 | 5.0252e-11 | 83368.281
173391.922 | 1.0983e-08 | 1.4542e-08 | 3.4279e-10 | 1.6078e-08 | 1.3927e-08 | 7.1371e-10 | 1.6547e-09 | 7.669e-10 | 4.9788e-11 | 83380.453
173404.078 | 1.1189e-08 | 1.4543e-08 | 3.5569e-10 | 1.617e-08 | 1.4113e-08 | 7.1969e-10 | 1.6646e-09 | 7.621e-10 | 5.0171e-11 | 83392.609
173416.25 | 1.1034e-08 | 1.4585e-08 | 3.4703e-10 | 1.6097e-08 | 1.3888e-08 | 7.2229e-10 | 1.6603e-09 | 7.6962e-10 | 4.9818e-11 | 83404.781
173428.422 | 1.1017e-08 | 1.4795e-08 | 3.487e-10 | 1.6148e-08 | 1.3865e-08 | 7.1923e-10 | 1.6703e-09 | 7.7711e-10 | 4.9802e-11 | 83416.953
173440.578 | 1.0962e-08 | 1.4518e-08 | 3.5e-10 | 1.5967e-08 | 1.3728e-08 | 7.1187e-10 | 1.6554e-09 | 7.8118e-10 | 5.0384e-11 | 83429.109
173452.75 | 1.0985e-08 | 1.4477e-08 | 3.548e-10 | 1.6184e-08 | 1.3772e-08 | 7.1595e-10 | 1.676e-09 | 7.7691e-10 | 4.9757e-11 | 83441.281
173464.922 | 1.1109e-08 | 1.4453e-08 | 3.4512e-10 | 1.6151e-08 | 1.3827e-08 | 7.1503e-10 | 1.6677e-09 | 7.7416e-10 | 4.9458e-11 | 83453.453
173477.094 | 1.1012e-08 | 1.46e-08 | 3.4993e-10 | 1.604e-08 | 1.3771e-08 | 7.2086e-10 | 1.6529e-09 | 7.797e-10 | 5.0753e-11 | 83465.625
173489.25 | 1.0917e-08 | 1.4636e-08 | 3.5332e-10 | 1.6143e-08 | 1.4013e-08 | 7.2752e-10 | 1.667e-09 | 7.7172e-10 | 5.0433e-11 | 83477.781
173501.422 | 1.0995e-08 | 1.4514e-08 | 3.507e-10 | 1.6044e-08 | 1.3977e-08 | 7.2192e-10 | 1.6796e-09 | 7.7046e-10 | 4.9391e-11 | 83489.953
173513.594 | 1.1091e-08 | 1.4567e-08 | 3.4879e-10 | 1.5914e-08 | 1.3846e-08 | 7.146e-10 | 1.6796e-09 | 7.7596e-10 | 4.9745e-11 | 83502.125
173525.75 | 1.0883e-08 | 1.4397e-08 | 3.5171e-10 | 1.6194e-08 | 1.3895e-08 | 7.2897e-10 | 1.6696e-09 | 7.6773e-10 | 5.0179e-11 | 83514.281
173537.922 | 1.1125e-08 | 1.4449e-08 | 3.53e-10 | 1.6026e-08 | 1.3848e-08 | 7.203e-10 | 1.6752e-09 | 7.7465e-10 | 5.0255e-11 | 83526.453
173550.094 | 1.1089e-08 | 1.4481e-08 | 3.5007e-10 | 1.6385e-08 | 1.3915e-08 | 7.17e-10 | 1.6695e-09 | 7.7965e-10 | 4.9324e-11 | 83538.625
173562.25 | 1.0842e-08 | 1.4573e-08 | 3.5721e-10 | 1.6037e-08 | 1.3779e-08 | 7.1928e-10 | 1.6579e-09 | 7.7069e-10 | 4.9908e-11 | 83550.781
173574.422 | 1.0984e-08 | 1.454e-08 | 3.5547e-10 | 1.6264e-08 | 1.3984e-08 | 7.1161e-10 | 1.6637e-09 | 7.746e-10 | 4.9649e-11 | 83562.953
173586.594 | 1.1013e-08 | 1.4601e-08 | 3.5262e-10 | 1.6104e-08 | 1.4021e-08 | 7.1767e-10 | 1.6744e-09 | 7.6844e-10 | 4.9611e-11 | 83575.125
173598.75 | 1.125e-08 | 1.4596e-08 | 3.5399e-10 | 1.6195e-08 | 1.376e-08 | 7.214e-10 | 1.6483e-09 | 7.7156e-10 | 4.98e-11 | 83587.281
173610.922 | 1.1101e-08 | 1.46e-08 | 3.5369e-10 | 1.6204e-08 | 1.4012e-08 | 7.1427e-10 | 1.6527e-09 | 7.7723e-10 | 4.9742e-11 | 83599.453
173623.094 | 1.104e-08 | 1.456e-08 | 3.4905e-10 | 1.6161e-08 | 1.3913e-08 | 7.1522e-10 | 1.6753e-09 | 7.7221e-10 | 4.9846e-11 | 83611.625
173635.25 | 1.1035e-08 | 1.4419e-08 | 3.508e-10 | 1.6103e-08 | 1.3751e-08 | 7.2373e-10 | 1.6623e-09 | 7.6491e-10 | 4.9942e-11 | 83623.781
173647.422 | 1.1193e-08 | 1.4446e-08 | 3.4956e-10 | 1.6177e-08 | 1.3977e-08 | 7.0327e-10 | 1.6563e-09 | 7.7307e-10 | 4.9757e-11 | 83635.953
173659.594 | 1.0939e-08 | 1.4339e-08 | 3.489e-10 | 1.6089e-08 | 1.3842e-08 | 7.094e-10 | 1.6489e-09 | 7.6744e-10 | 4.9735e-11 | 83648.125
173671.766 | 1.1093e-08 | 1.453e-08 | 3.5107e-10 | 1.6052e-08 | 1.385e-08 | 7.1593e-10 | 1.6461e-09 | 7.7799e-10 | 5.0011e-11 | 83660.297
173683.922 | 1.1118e-08 | 1.434e-08 | 3.4786e-10 | 1.5981e-08 | 1.3959e-08 | 7.2538e-10 | 1.6454e-09 | 7.6654e-10 | 4.9638e-11 | 83672.453
173696.094 | 1.1059e-08 | 1.4292e-08 | 3.4881e-10 | 1.6208e-08 | 1.3919e-08 | 7.255e-10 | 1.6764e-09 | 7.7734e-10 | 4.9719e-11 | 83684.625
173708.266 | 1.0969e-08 | 1.4519e-08 | 3.5221e-10 | 1.6121e-08 | 1.3791e-08 | 7.1212e-10 | 1.6486e-09 | 7.6169e-10 | 4.9724e-11 | 83696.797
173720.422 | 1.1077e-08 | 1.4523e-08 | 3.5183e-10 | 1.6037e-08 | 1.3855e-08 | 7.0769e-10 | 1.6468e-09 | 7.677e-10 | 5.0287e-11 | 83708.953
173732.594 | 1.1181e-08 | 1.4801e-08 | 3.5565e-10 | 1.6152e-08 | 1.3945e-08 | 7.2917e-10 | 1.6632e-09 | 7.6857e-10 | 4.9945e-11 | 83721.125
173744.766 | 1.1064e-08 | 1.4453e-08 | 3.5343e-10 | 1.6045e-08 | 1.4044e-08 | 7.171e-10 | 1.6587e-09 | 7.6077e-10 | 5.0342e-11 | 83733.297
173756.922 | 1.1022e-08 | 1.4494e-08 | 3.5392e-10 | 1.6022e-08 | 1.3917e-08 | 7.1019e-10 | 1.6518e-09 | 7.758e-10 | 4.9676e-11 | 83745.453
173769.094 | 1.0983e-08 | 1.4551e-08 | 3.5665e-10 | 1.6176e-08 | 1.3647e-08 | 7.2828e-10 | 1.6558e-09 | 7.6472e-10 | 4.9789e-11 | 83757.625
173781.266 | 1.1057e-08 | 1.4362e-08 | 3.5228e-10 | 1.607e-08 | 1.3857e-08 | 7.2278e-10 | 1.6702e-09 | 7.7164e-10 | 5.0508e-11 | 83769.797
173793.422 | 1.1028e-08 | 1.4546e-08 | 3.5411e-10 | 1.6268e-08 | 1.3872e-08 | 7.1871e-10 | 1.6729e-09 | 7.7614e-10 | 5.0729e-11 | 83781.953
173805.594 | 1.0988e-08 | 1.4423e-08 | 3.5418e-10 | 1.6161e-08 | 1.3941e-08 | 7.1971e-10 | 1.6754e-09 | 7.725e-10 | 4.9747e-11 | 83794.125
173817.766 | 1.0916e-08 | 1.4577e-08 | 3.5338e-10 | 1.6052e-08 | 1.3875e-08 | 7.2521e-10 | 1.6606e-09 | 7.7567e-10 | 5.0085e-11 | 83806.297
173829.922 | 1.1139e-08 | 1.4661e-08 | 3.5551e-10 | 1.6159e-08 | 1.3863e-08 | 7.1708e-10 | 1.6713e-09 | 7.7001e-10 | 5.0341e-11 | 83818.453
173842.094 | 1.0875e-08 | 1.4433e-08 | 3.5007e-10 | 1.6122e-08 | 1.4e-08 | 7.2125e-10 | 1.6757e-09 | 7.7715e-10 | 5.0591e-11 | 83830.625
173854.266 | 1.1111e-08 | 1.4538e-08 | 3.5488e-10 | 1.6317e-08 | 1.3894e-08 | 7.228e-10 | 1.6561e-09 | 7.6327e-10 | 5.0127e-11 | 83842.797
173866.438 | 1.1113e-08 | 1.4458e-08 | 3.5824e-10 | 1.6077e-08 | 1.3877e-08 | 7.2455e-10 | 1.6633e-09 | 7.7595e-10 | 5.0036e-11 | 83854.969
173878.594 | 1.1106e-08 | 1.4323e-08 | 3.5124e-10 | 1.5954e-08 | 1.384e-08 | 7.2031e-10 | 1.6655e-09 | 7.7463e-10 | 4.9974e-11 | 83867.125
173890.766 | 1.0997e-08 | 1.4436e-08 | 3.5107e-10 | 1.6004e-08 | 1.3701e-08 | 7.1822e-10 | 1.6691e-09 | 7.7143e-10 | 5.0012e-11 | 83879.297
173902.938 | 1.105e-08 | 1.4463e-08 | 3.5169e-10 | 1.6145e-08 | 1.3704e-08 | 7.1581e-10 | 1.6324e-09 | 7.6314e-10 | 4.9816e-11 | 83891.469
173915.094 | 1.1066e-08 | 1.4327e-08 | 3.539e-10 | 1.6006e-08 | 1.3687e-08 | 7.1537e-10 | 1.6541e-09 | 7.7385e-10 | 4.9309e-11 | 83903.625
173927.266 | 1.0998e-08 | 1.4427e-08 | 3.4657e-10 | 1.5996e-08 | 1.3755e-08 | 7.1302e-10 | 1.6407e-09 | 7.6838e-10 | 4.9273e-11 | 83915.797
173939.438 | 1.1094e-08 | 1.4318e-08 | 3.4873e-10 | 1.6053e-08 | 1.3798e-08 | 7.1429e-10 | 1.6437e-09 | 7.5598e-10 | 4.9999e-11 | 83927.969
173951.594 | 1.1008e-08 | 1.4435e-08 | 3.5263e-10 | 1.587e-08 | 1.3644e-08 | 7.1037e-10 | 1.6253e-09 | 7.6486e-10 | 4.9963e-11 | 83940.125
173963.766 | 1.1052e-08 | 1.443e-08 | 3.532e-10 | 1.5949e-08 | 1.3788e-08 | 7.1868e-10 | 1.6549e-09 | 7.6713e-10 | 4.9373e-11 | 83952.297
173975.938 | 1.1045e-08 | 1.442e-08 | 3.4905e-10 | 1.5891e-08 | 1.3793e-08 | 7.234e-10 | 1.6411e-09 | 7.5258e-10 | 5.0093e-11 | 83964.469
173988.094 | 1.0983e-08 | 1.4307e-08 | 3.501e-10 | 1.5854e-08 | 1.3832e-08 | 7.1086e-10 | 1.6517e-09 | 7.5888e-10 | 5.0325e-11 | 83976.625
174000.266 | 1.0997e-08 | 1.4379e-08 | 3.5445e-10 | 1.61e-08 | 1.3812e-08 | 7.1919e-10 | 1.6541e-09 | 7.6798e-10 | 4.9613e-11 | 83988.797
174012.438 | 1.1029e-08 | 1.443e-08 | 3.5292e-10 | 1.6284e-08 | 1.3891e-08 | 7.272e-10 | 1.6598e-09 | 7.6088e-10 | 4.9651e-11 | 84000.969
174024.594 | 1.1086e-08 | 1.442e-08 | 3.5173e-10 | 1.5943e-08 | 1.3768e-08 | 7.239e-10 | 1.6512e-09 | 7.6919e-10 | 4.9843e-11 | 84013.125
174036.766 | 1.1043e-08 | 1.4409e-08 | 3.5073e-10 | 1.6032e-08 | 1.379e-08 | 7.1763e-10 | 1.6556e-09 | 7.6415e-10 | 5.0321e-11 | 84025.297
174048.938 | 1.0989e-08 | 1.4545e-08 | 3.5345e-10 | 1.6135e-08 | 1.3842e-08 | 7.1619e-10 | 1.6579e-09 | 7.6811e-10 | 4.9717e-11 | 84037.469
174061.109 | 1.1022e-08 | 1.4466e-08 | 3.5582e-10 | 1.5999e-08 | 1.4028e-08 | 7.2221e-10 | 1.651e-09 | 7.6375e-10 | 4.9802e-11 | 84049.64
174073.266 | 1.0916e-08 | 1.4471e-08 | 3.5364e-10 | 1.6056e-08 | 1.3781e-08 | 7.194e-10 | 1.6643e-09 | 7.6061e-10 | 5.011e-11 | 84061.797
174085.438 | 1.0914e-08 | 1.4472e-08 | 3.5401e-10 | 1.599e-08 | 1.3814e-08 | 7.1952e-10 | 1.6333e-09 | 7.665e-10 | 4.967e-11 | 84073.969
174097.609 | 1.0978e-08 | 1.4397e-08 | 3.5032e-10 | 1.6117e-08 | 1.3889e-08 | 7.2221e-10 | 1.6532e-09 | 7.6558e-10 | 4.9902e-11 | 84086.14
174109.766 | 1.1069e-08 | 1.4487e-08 | 3.5367e-10 | 1.5931e-08 | 1.3811e-08 | 7.1923e-10 | 1.6551e-09 | 7.731e-10 | 4.9755e-11 | 84098.297
174121.938 | 1.1082e-08 | 1.4473e-08 | 3.5011e-10 | 1.6126e-08 | 1.3894e-08 | 7.1672e-10 | 1.6538e-09 | 7.7161e-10 | 5.0236e-11 | 84110.469
174134.109 | 1.0963e-08 | 1.461e-08 | 3.488e-10 | 1.5983e-08 | 1.3814e-08 | 7.2549e-10 | 1.6665e-09 | 7.7134e-10 | 5.0238e-11 | 84122.64
174146.266 | 1.092e-08 | 1.4537e-08 | 3.5473e-10 | 1.6197e-08 | 1.3958e-08 | 7.2534e-10 | 1.658e-09 | 7.7127e-10 | 5.0049e-11 | 84134.797
174158.438 | 1.1017e-08 | 1.4219e-08 | 3.5105e-10 | 1.6171e-08 | 1.3753e-08 | 7.1535e-10 | 1.6663e-09 | 7.6627e-10 | 5.0166e-11 | 84146.969
174170.609 | 1.1021e-08 | 1.4499e-08 | 3.5313e-10 | 1.5879e-08 | 1.3933e-08 | 7.2639e-10 | 1.6689e-09 | 7.7075e-10 | 4.966e-11 | 84159.14
174182.766 | 1.1113e-08 | 1.4549e-08 | 3.5094e-10 | 1.6215e-08 | 1.3862e-08 | 7.1436e-10 | 1.652e-09 | 7.7613e-10 | 5.0245e-11 | 84171.297
174194.938 | 1.1062e-08 | 1.4452e-08 | 3.5271e-10 | 1.585e-08 | 1.3742e-08 | 7.1902e-10 | 1.6609e-09 | 7.7045e-10 | 4.9162e-11 | 84183.469
174207.109 | 1.1022e-08 | 1.4491e-08 | 3.5363e-10 | 1.6202e-08 | 1.3849e-08 | 7.224e-10 | 1.657e-09 | 7.7738e-10 | 5.0055e-11 | 84195.64
174219.266 | 1.1114e-08 | 1.4377e-08 | 3.4991e-10 | 1.6223e-08 | 1.3881e-08 | 7.1628e-10 | 1.648e-09 | 7.6898e-10 | 5.0446e-11 | 84207.797
174231.438 | 1.1003e-08 | 1.4488e-08 | 3.4756e-10 | 1.6122e-08 | 1.3973e-08 | 7.1792e-10 | 1.6577e-09 | 7.612e-10 | 4.9917e-11 | 84219.969
174243.609 | 1.1004e-08 | 1.4577e-08 | 3.5558e-10 | 1.5838e-08 | 1.3989e-08 | 7.1515e-10 | 1.6568e-09 | 7.6918e-10 | 5.0791e-11 | 84232.14
174255.781 | 1.0909e-08 | 1.4542e-08 | 3.5699e-10 | 1.6194e-08 | 1.3794e-08 | 7.2339e-10 | 1.6591e-09 | 7.7129e-10 | 5.0273e-11 | 84244.312
174267.938 | 1.0843e-08 | 1.4414e-08 | 3.5581e-10 | 1.6113e-08 | 1.3878e-08 | 7.2707e-10 | 1.6823e-09 | 7.7142e-10 | 5.0203e-11 | 84256.469
174280.109 | 1.1033e-08 | 1.4357e-08 | 3.535e-10 | 1.6139e-08 | 1.3927e-08 | 7.2843e-10 | 1.6571e-09 | 7.703e-10 | 5.0198e-11 | 84268.64
174292.281 | 1.1008e-08 | 1.4579e-08 | 3.5167e-10 | 1.6136e-08 | 1.394e-08 | 7.2218e-10 | 1.6709e-09 | 7.6466e-10 | 5.0268e-11 | 84280.812
174304.438 | 1.0935e-08 | 1.4543e-08 | 3.5583e-10 | 1.6152e-08 | 1.3874e-08 | 7.2714e-10 | 1.654e-09 | 7.7489e-10 | 4.9759e-11 | 84292.969
174316.609 | 1.1011e-08 | 1.4493e-08 | 3.5573e-10 | 1.6116e-08 | 1.3875e-08 | 7.2691e-10 | 1.6732e-09 | 7.7403e-10 | 5.0678e-11 | 84305.14
174328.781 | 1.1048e-08 | 1.4254e-08 | 3.5358e-10 | 1.6163e-08 | 1.3932e-08 | 7.2046e-10 | 1.6651e-09 | 7.6992e-10 | 5.0295e-11 | 84317.312
174340.938 | 1.1108e-08 | 1.4527e-08 | 3.5174e-10 | 1.6199e-08 | 1.3892e-08 | 7.2085e-10 | 1.6637e-09 | 7.7192e-10 | 4.9877e-11 | 84329.469
174353.109 | 1.0972e-08 | 1.4529e-08 | 3.5497e-10 | 1.588e-08 | 1.3767e-08 | 7.1095e-10 | 1.6579e-09 | 7.6908e-10 | 5.042e-11 | 84341.64
174365.281 | 1.0966e-08 | 1.4507e-08 | 3.529e-10 | 1.6089e-08 | 1.3853e-08 | 7.2201e-10 | 1.6555e-09 | 7.6877e-10 | 4.9454e-11 | 84353.812
174377.438 | 1.1026e-08 | 1.468e-08 | 3.5197e-10 | 1.5954e-08 | 1.3928e-08 | 7.1468e-10 | 1.6373e-09 | 7.6758e-10 | 5.0061e-11 | 84365.969
174389.609 | 1.0955e-08 | 1.4542e-08 | 3.5526e-10 | 1.6092e-08 | 1.393e-08 | 7.2021e-10 | 1.6614e-09 | 7.6503e-10 | 4.9665e-11 | 84378.14
174401.781 | 1.1049e-08 | 1.4481e-08 | 3.5243e-10 | 1.6194e-08 | 1.3803e-08 | 7.1912e-10 | 1.6375e-09 | 7.6331e-10 | 5.0006e-11 | 84390.312
174413.938 | 1.1131e-08 | 1.4403e-08 | 3.5087e-10 | 1.6156e-08 | 1.3763e-08 | 7.1785e-10 | 1.6492e-09 | 7.6117e-10 | 4.9579e-11 | 84402.469
174426.109 | 1.1029e-08 | 1.4383e-08 | 3.5021e-10 | 1.5931e-08 | 1.3959e-08 | 7.1677e-10 | 1.6391e-09 | 7.5679e-10 | 4.9854e-11 | 84414.64
174438.281 | 1.0913e-08 | 1.4498e-08 | 3.5433e-10 | 1.5862e-08 | 1.379e-08 | 7.2076e-10 | 1.6461e-09 | 7.5966e-10 | 5.015e-11 | 84426.812
174450.453 | 1.1012e-08 | 1.4538e-08 | 3.5153e-10 | 1.6003e-08 | 1.3901e-08 | 7.2175e-10 | 1.6586e-09 | 7.7541e-10 | 5.0334e-11 | 84438.984
174462.609 | 1.1078e-08 | 1.458e-08 | 3.5156e-10 | 1.6196e-08 | 1.3742e-08 | 7.2175e-10 | 1.6538e-09 | 7.5973e-10 | 5.0001e-11 | 84451.14
174474.781 | 1.109e-08 | 1.4515e-08 | 3.5208e-10 | 1.5999e-08 | 1.3871e-08 | 7.1714e-10 | 1.6582e-09 | 7.6873e-10 | 5.0079e-11 | 84463.312
174486.953 | 1.0992e-08 | 1.4392e-08 | 3.5178e-10 | 1.6211e-08 | 1.3762e-08 | 7.2083e-10 | 1.6667e-09 | 7.7446e-10 | 4.9448e-11 | 84475.484
174499.109 | 1.1016e-08 | 1.4398e-08 | 3.5689e-10 | 1.5907e-08 | 1.3755e-08 | 7.1522e-10 | 1.6607e-09 | 7.6991e-10 | 5.0212e-11 | 84487.64
174511.281 | 1.1026e-08 | 1.4592e-08 | 3.5571e-10 | 1.5939e-08 | 1.3622e-08 | 7.2346e-10 | 1.6536e-09 | 7.6568e-10 | 4.9814e-11 | 84499.812
174523.453 | 1.102e-08 | 1.4388e-08 | 3.5197e-10 | 1.6093e-08 | 1.3808e-08 | 7.1741e-10 | 1.6586e-09 | 7.7501e-10 | 4.9559e-11 | 84511.984
174535.609 | 1.0996e-08 | 1.4342e-08 | 3.5113e-10 | 1.5818e-08 | 1.3715e-08 | 7.1994e-10 | 1.6214e-09 | 7.6153e-10 | 4.9661e-11 | 84524.14
174547.781 | 1.0908e-08 | 1.4216e-08 | 3.5346e-10 | 1.5937e-08 | 1.3626e-08 | 7.1839e-10 | 1.6318e-09 | 7.609e-10 | 4.9673e-11 | 84536.312
174559.953 | 1.1107e-08 | 1.4376e-08 | 3.5167e-10 | 1.5947e-08 | 1.3867e-08 | 7.1154e-10 | 1.6399e-09 | 7.6588e-10 | 4.9328e-11 | 84548.484
174572.109 | 1.1153e-08 | 1.4366e-08 | 3.5161e-10 | 1.5988e-08 | 1.3802e-08 | 7.0436e-10 | 1.6405e-09 | 7.5658e-10 | 4.977e-11 | 84560.64
174584.281 | 1.0972e-08 | 1.4429e-08 | 3.5313e-10 | 1.5938e-08 | 1.3693e-08 | 7.1704e-10 | 1.6469e-09 | 7.5153e-10 | 4.9561e-11 | 84572.812
174596.453 | 1.0947e-08 | 1.4393e-08 | 3.5041e-10 | 1.6056e-08 | 1.3764e-08 | 7.2056e-10 | 1.6519e-09 | 7.7237e-10 | 4.9511e-11 | 84584.984
174608.609 | 1.1069e-08 | 1.4319e-08 | 3.5401e-10 | 1.6041e-08 | 1.3816e-08 | 7.148e-10 | 1.6547e-09 | 7.6798e-10 | 4.9608e-11 | 84597.14
174620.781 | 1.0947e-08 | 1.4586e-08 | 3.4882e-10 | 1.598e-08 | 1.3649e-08 | 7.2127e-10 | 1.6587e-09 | 7.5605e-10 | 4.9646e-11 | 84609.312
174632.953 | 1.0974e-08 | 1.4434e-08 | 3.4677e-10 | 1.5866e-08 | 1.3666e-08 | 7.1616e-10 | 1.6635e-09 | 7.6734e-10 | 4.9927e-11 | 84621.484
174645.125 | 1.099e-08 | 1.4468e-08 | 3.5442e-10 | 1.6189e-08 | 1.3839e-08 | 7.1585e-10 | 1.6708e-09 | 7.7144e-10 | 4.9899e-11 | 84633.656
174657.281 | 1.1063e-08 | 1.4483e-08 | 3.5019e-10 | 1.5864e-08 | 1.3813e-08 | 7.178e-10 | 1.6585e-09 | 7.6669e-10 | 4.9654e-11 | 84645.812
174669.453 | 1.1118e-08 | 1.4316e-08 | 3.5183e-10 | 1.6241e-08 | 1.3897e-08 | 7.1908e-10 | 1.6428e-09 | 7.6133e-10 | 4.9759e-11 | 84657.984
174681.625 | 1.1023e-08 | 1.4444e-08 | 3.5041e-10 | 1.5931e-08 | 1.3919e-08 | 7.1707e-10 | 1.6354e-09 | 7.5845e-10 | 4.99e-11 | 84670.156
174693.781 | 1.1159e-08 | 1.4511e-08 | 3.4769e-10 | 1.599e-08 | 1.3938e-08 | 7.1899e-10 | 1.6569e-09 | 7.6041e-10 | 4.9475e-11 | 84682.312
174705.953 | 1.1163e-08 | 1.4593e-08 | 3.5555e-10 | 1.6286e-08 | 1.3867e-08 | 7.2372e-10 | 1.6632e-09 | 7.7107e-10 | 4.9458e-11 | 84694.484
174718.125 | 1.1177e-08 | 1.4623e-08 | 3.5109e-10 | 1.5995e-08 | 1.4058e-08 | 7.2845e-10 | 1.6704e-09 | 7.6934e-10 | 5.0478e-11 | 84706.656
174730.281 | 1.124e-08 | 1.47e-08 | 3.5421e-10 | 1.5915e-08 | 1.3936e-08 | 7.1682e-10 | 1.6622e-09 | 7.6339e-10 | 5.0005e-11 | 84718.812
174742.453 | 1.1145e-08 | 1.4725e-08 | 3.6215e-10 | 1.6026e-08 | 1.3995e-08 | 7.1739e-10 | 1.6552e-09 | 7.6807e-10 | 5.0068e-11 | 84730.984
174754.625 | 1.1112e-08 | 1.4732e-08 | 3.5472e-10 | 1.6175e-08 | 1.374e-08 | 7.2188e-10 | 1.6739e-09 | 7.7805e-10 | 4.9626e-11 | 84743.156
174766.781 | 1.1135e-08 | 1.4647e-08 | 3.535e-10 | 1.5961e-08 | 1.4022e-08 | 7.2614e-10 | 1.6955e-09 | 7.6652e-10 | 5.0914e-11 | 84755.312
174778.953 | 1.1169e-08 | 1.4613e-08 | 3.5739e-10 | 1.6091e-08 | 1.3846e-08 | 7.1776e-10 | 1.6603e-09 | 7.7571e-10 | 4.9966e-11 | 84767.484
174791.125 | 1.1159e-08 | 1.47e-08 | 3.5593e-10 | 1.6239e-08 | 1.4018e-08 | 7.2536e-10 | 1.6629e-09 | 7.69e-10 | 5.0168e-11 | 84779.656
174803.281 | 1.1096e-08 | 1.4695e-08 | 3.574e-10 | 1.6116e-08 | 1.3865e-08 | 7.1927e-10 | 1.6749e-09 | 7.7518e-10 | 5.025e-11 | 84791.812
174815.453 | 1.1219e-08 | 1.4751e-08 | 3.5413e-10 | 1.6037e-08 | 1.3991e-08 | 7.3039e-10 | 1.6878e-09 | 7.8011e-10 | 5.0281e-11 | 84803.984
174827.625 | 1.1038e-08 | 1.4622e-08 | 3.5728e-10 | 1.6092e-08 | 1.4026e-08 | 7.2871e-10 | 1.663e-09 | 7.6656e-10 | 5.0264e-11 | 84816.156
174839.797 | 1.1121e-08 | 1.4746e-08 | 3.6102e-10 | 1.6156e-08 | 1.3984e-08 | 7.2015e-10 | 1.6615e-09 | 7.733e-10 | 5.0436e-11 | 84828.328
174851.953 | 1.1148e-08 | 1.4858e-08 | 3.57e-10 | 1.613e-08 | 1.3904e-08 | 7.2587e-10 | 1.6476e-09 | 7.7254e-10 | 5.0734e-11 | 84840.484
174864.125 | 1.1238e-08 | 1.4781e-08 | 3.5428e-10 | 1.6129e-08 | 1.4023e-08 | 7.282e-10 | 1.6667e-09 | 7.774e-10 | 5.0499e-11 | 84852.656
174876.297 | 1.1096e-08 | 1.481e-08 | 3.5632e-10 | 1.6138e-08 | 1.3925e-08 | 7.2505e-10 | 1.665e-09 | 7.7193e-10 | 5.0496e-11 | 84864.828
174888.453 | 1.1125e-08 | 1.4551e-08 | 3.5003e-10 | 1.6031e-08 | 1.3798e-08 | 7.2231e-10 | 1.6516e-09 | 7.7585e-10 | 5.0219e-11 | 84876.984
174900.625 | 1.0818e-08 | 1.4559e-08 | 3.5576e-10 | 1.6047e-08 | 1.3981e-08 | 7.2692e-10 | 1.6479e-09 | 7.6688e-10 | 5.0612e-11 | 84889.156
174912.797 | 1.102e-08 | 1.4558e-08 | 3.5467e-10 | 1.5885e-08 | 1.3899e-08 | 7.2841e-10 | 1.646e-09 | 7.64e-10 | 5.0073e-11 | 84901.328
174924.953 | 1.1008e-08 | 1.455e-08 | 3.5267e-10 | 1.6125e-08 | 1.3875e-08 | 7.2782e-10 | 1.6584e-09 | 7.6141e-10 | 4.9899e-11 | 84913.484
174937.125 | 1.1113e-08 | 1.4529e-08 | 3.5167e-10 | 1.615e-08 | 1.3881e-08 | 7.2536e-10 | 1.6427e-09 | 7.6337e-10 | 5.0135e-11 | 84925.656
174949.297 | 1.0978e-08 | 1.4722e-08 | 3.5005e-10 | 1.598e-08 | 1.3921e-08 | 7.2721e-10 | 1.6679e-09 | 7.6613e-10 | 5.049e-11 | 84937.828
174961.453 | 1.121e-08 | 1.4443e-08 | 3.5131e-10 | 1.5947e-08 | 1.3927e-08 | 7.1627e-10 | 1.6715e-09 | 7.7078e-10 | 4.9781e-11 | 84949.984
174973.625 | 1.1097e-08 | 1.4681e-08 | 3.4803e-10 | 1.5962e-08 | 1.403e-08 | 7.2077e-10 | 1.6413e-09 | 7.5413e-10 | 4.9295e-11 | 84962.156
174985.797 | 1.1191e-08 | 1.4622e-08 | 3.5178e-10 | 1.6037e-08 | 1.3761e-08 | 7.2675e-10 | 1.6724e-09 | 7.6839e-10 | 4.952e-11 | 84974.328
174997.969 | 1.1051e-08 | 1.4637e-08 | 3.5004e-10 | 1.5937e-08 | 1.3805e-08 | 7.2626e-10 | 1.6408e-09 | 7.6898e-10 | 4.9947e-11 | 84986.5
175010.125 | 1.0991e-08 | 1.4586e-08 | 3.595e-10 | 1.5951e-08 | 1.3883e-08 | 7.1471e-10 | 1.6625e-09 | 7.7086e-10 | 4.9734e-11 | 84998.656
175022.297 | 1.103e-08 | 1.4496e-08 | 3.5584e-10 | 1.6057e-08 | 1.383e-08 | 7.2153e-10 | 1.6529e-09 | 7.686e-10 | 4.9953e-11 | 85010.828
175034.469 | 1.0996e-08 | 1.4624e-08 | 3.5512e-10 | 1.6047e-08 | 1.3808e-08 | 7.2046e-10 | 1.6687e-09 | 7.6686e-10 | 5.0518e-11 | 85023
175046.625 | 1.1061e-08 | 1.4504e-08 | 3.5342e-10 | 1.6159e-08 | 1.3885e-08 | 7.1606e-10 | 1.6678e-09 | 7.6862e-10 | 5.0231e-11 | 85035.156
175058.797 | 1.0986e-08 | 1.459e-08 | 3.5447e-10 | 1.602e-08 | 1.3798e-08 | 7.2409e-10 | 1.6574e-09 | 7.6809e-10 | 5.0135e-11 | 85047.328
175070.969 | 1.1e-08 | 1.4731e-08 | 3.5185e-10 | 1.594e-08 | 1.3682e-08 | 7.2357e-10 | 1.6686e-09 | 7.6098e-10 | 5.0572e-11 | 85059.5
175083.125 | 1.0998e-08 | 1.4458e-08 | 3.5638e-10 | 1.603e-08 | 1.3826e-08 | 7.2333e-10 | 1.6522e-09 | 7.7034e-10 | 4.969e-11 | 85071.656
175095.297 | 1.102e-08 | 1.4676e-08 | 3.5234e-10 | 1.5967e-08 | 1.3991e-08 | 7.2378e-10 | 1.6694e-09 | 7.6655e-10 | 5.0029e-11 | 85083.828
175107.469 | 1.0991e-08 | 1.4477e-08 | 3.5522e-10 | 1.6109e-08 | 1.3821e-08 | 7.209e-10 | 1.6637e-09 | 7.7268e-10 | 5.0377e-11 | 85096
175119.625 | 1.0986e-08 | 1.4535e-08 | 3.5325e-10 | 1.5921e-08 | 1.3824e-08 | 7.2138e-10 | 1.6469e-09 | 7.7027e-10 | 4.979e-11 | 85108.156
175131.797 | 1.108e-08 | 1.4513e-08 | 3.5267e-10 | 1.5978e-08 | 1.3914e-08 | 7.3336e-10 | 1.6697e-09 | 7.6127e-10 | 5.0384e-11 | 85120.328
175143.969 | 1.0969e-08 | 1.4607e-08 | 3.5327e-10 | 1.6184e-08 | 1.3889e-08 | 7.2738e-10 | 1.6566e-09 | 7.6521e-10 | 4.943e-11 | 85132.5
175156.125 | 1.0948e-08 | 1.4545e-08 | 3.5335e-10 | 1.6012e-08 | 1.3814e-08 | 7.2318e-10 | 1.6658e-09 | 7.7013e-10 | 4.9664e-11 | 85144.656
175168.297 | 1.0963e-08 | 1.4527e-08 | 3.4982e-10 | 1.6123e-08 | 1.3994e-08 | 7.2717e-10 | 1.658e-09 | 7.7107e-10 | 5.011e-11 | 85156.828
175180.469 | 1.0967e-08 | 1.4423e-08 | 3.5459e-10 | 1.602e-08 | 1.3695e-08 | 7.2147e-10 | 1.6559e-09 | 7.6637e-10 | 5.0011e-11 | 85169
175192.641 | 1.1051e-08 | 1.4471e-08 | 3.5276e-10 | 1.6194e-08 | 1.3779e-08 | 7.2279e-10 | 1.6386e-09 | 7.6194e-10 | 4.9993e-11 | 85181.172
175204.797 | 1.1136e-08 | 1.4484e-08 | 3.526e-10 | 1.6111e-08 | 1.3948e-08 | 7.2234e-10 | 1.66e-09 | 7.674e-10 | 5.0416e-11 | 85193.328
175216.969 | 1.1056e-08 | 1.4542e-08 | 3.5449e-10 | 1.6114e-08 | 1.3814e-08 | 7.2212e-10 | 1.6574e-09 | 7.6901e-10 | 5.0444e-11 | 85205.5
175229.141 | 1.0923e-08 | 1.4364e-08 | 3.5537e-10 | 1.6235e-08 | 1.384e-08 | 7.1618e-10 | 1.6657e-09 | 7.7444e-10 | 5.031e-11 | 85217.672
175241.297 | 1.1156e-08 | 1.4522e-08 | 3.5304e-10 | 1.6144e-08 | 1.3921e-08 | 7.2381e-10 | 1.6358e-09 | 7.7252e-10 | 5.01e-11 | 85229.828
175253.469 | 1.1075e-08 | 1.4705e-08 | 3.5173e-10 | 1.6199e-08 | 1.4015e-08 | 7.3406e-10 | 1.665e-09 | 7.7874e-10 | 5.0143e-11 | 85242
175265.641 | 1.1098e-08 | 1.4818e-08 | 3.5399e-10 | 1.6154e-08 | 1.3974e-08 | 7.2672e-10 | 1.6623e-09 | 7.7656e-10 | 5.0095e-11 | 85254.172
175277.797 | 1.1156e-08 | 1.4635e-08 | 3.5414e-10 | 1.6064e-08 | 1.3853e-08 | 7.301e-10 | 1.6632e-09 | 7.7027e-10 | 5.0658e-11 | 85266.328
175289.969 | 1.1209e-08 | 1.4727e-08 | 3.5489e-10 | 1.5923e-08 | 1.3982e-08 | 7.1539e-10 | 1.6467e-09 | 7.7646e-10 | 5.1037e-11 | 85278.5
175302.141 | 1.1105e-08 | 1.4742e-08 | 3.5615e-10 | 1.628e-08 | 1.3785e-08 | 7.2375e-10 | 1.6525e-09 | 7.7868e-10 | 5.0951e-11 | 85290.672
175314.297 | 1.1144e-08 | 1.4857e-08 | 3.5525e-10 | 1.6123e-08 | 1.4041e-08 | 7.3153e-10 | 1.6592e-09 | 7.735e-10 | 5.0745e-11 | 85302.828
175326.469 | 1.1164e-08 | 1.4777e-08 | 3.5761e-10 | 1.5983e-08 | 1.4008e-08 | 7.2347e-10 | 1.6571e-09 | 7.7155e-10 | 5.1136e-11 | 85315
175338.641 | 1.1049e-08 | 1.4684e-08 | 3.5415e-10 | 1.5911e-08 | 1.3885e-08 | 7.2839e-10 | 1.659e-09 | 7.7323e-10 | 5.0573e-11 | 85327.172
175350.797 | 1.1226e-08 | 1.4725e-08 | 3.5596e-10 | 1.6085e-08 | 1.3778e-08 | 7.2895e-10 | 1.6632e-09 | 7.6706e-10 | 5.0403e-11 | 85339.328
175362.969 | 1.1182e-08 | 1.4641e-08 | 3.5794e-10 | 1.6008e-08 | 1.3819e-08 | 7.2539e-10 | 1.665e-09 | 7.6675e-10 | 4.9975e-11 | 85351.5
175375.141 | 1.1164e-08 | 1.4585e-08 | 3.4983e-10 | 1.6084e-08 | 1.3907e-08 | 7.2892e-10 | 1.6507e-09 | 7.7283e-10 | 4.9833e-11 | 85363.672
175387.313 | 1.103e-08 | 1.462e-08 | 3.4734e-10 | 1.5974e-08 | 1.3673e-08 | 7.1805e-10 | 1.6486e-09 | 7.6519e-10 | 4.9879e-11 | 85375.844
175399.469 | 1.0947e-08 | 1.4254e-08 | 3.5107e-10 | 1.6091e-08 | 1.3775e-08 | 7.2255e-10 | 1.6528e-09 | 7.6527e-10 | 4.9252e-11 | 85388
175411.641 | 1.0841e-08 | 1.4704e-08 | 3.5201e-10 | 1.588e-08 | 1.3744e-08 | 7.271e-10 | 1.6587e-09 | 7.619e-10 | 4.8829e-11 | 85400.172
175423.813 | 1.0976e-08 | 1.4495e-08 | 3.4764e-10 | 1.5932e-08 | 1.3796e-08 | 7.3498e-10 | 1.6547e-09 | 7.6607e-10 | 4.9941e-11 | 85412.344
175435.969 | 1.1044e-08 | 1.4599e-08 | 3.5278e-10 | 1.6139e-08 | 1.4076e-08 | 7.2135e-10 | 1.6528e-09 | 7.7005e-10 | 5.0305e-11 | 85424.5
175448.141 | 1.123e-08 | 1.4585e-08 | 3.5804e-10 | 1.6071e-08 | 1.3861e-08 | 7.3272e-10 | 1.6759e-09 | 7.7221e-10 | 4.9912e-11 | 85436.672
175460.313 | 1.1063e-08 | 1.4582e-08 | 3.5523e-10 | 1.6196e-08 | 1.3733e-08 | 7.3386e-10 | 1.6669e-09 | 7.671e-10 | 5.0597e-11 | 85448.844
175472.469 | 1.1104e-08 | 1.4729e-08 | 3.552e-10 | 1.6016e-08 | 1.3738e-08 | 7.2196e-10 | 1.6503e-09 | 7.7382e-10 | 5.0374e-11 | 85461
175484.641 | 1.1151e-08 | 1.4652e-08 | 3.575e-10 | 1.6002e-08 | 1.4061e-08 | 7.2004e-10 | 1.6998e-09 | 7.8456e-10 | 5.0796e-11 | 85473.172
175496.813 | 1.112e-08 | 1.4685e-08 | 3.6104e-10 | 1.6293e-08 | 1.3985e-08 | 7.3022e-10 | 1.6848e-09 | 7.8055e-10 | 5.0417e-11 | 85485.344
175508.969 | 1.1269e-08 | 1.4759e-08 | 3.6269e-10 | 1.6083e-08 | 1.4026e-08 | 7.2614e-10 | 1.6814e-09 | 7.836e-10 | 5.1104e-11 | 85497.5
175521.141 | 1.1384e-08 | 1.4829e-08 | 3.618e-10 | 1.6362e-08 | 1.3861e-08 | 7.2154e-10 | 1.6674e-09 | 7.7852e-10 | 5.053e-11 | 85509.672
175533.313 | 1.0988e-08 | 1.4775e-08 | 3.569e-10 | 1.613e-08 | 1.3822e-08 | 7.1927e-10 | 1.6654e-09 | 7.6943e-10 | 5.0185e-11 | 85521.844
175545.469 | 1.1102e-08 | 1.473e-08 | 3.574e-10 | 1.59e-08 | 1.3842e-08 | 7.2042e-10 | 1.6777e-09 | 7.8096e-10 | 4.9978e-11 | 85534
175557.641 | 1.0988e-08 | 1.4523e-08 | 3.5126e-10 | 1.5935e-08 | 1.3793e-08 | 7.2105e-10 | 1.6667e-09 | 7.6816e-10 | 4.9633e-11 | 85546.172
175569.813 | 1.0891e-08 | 1.4549e-08 | 3.5294e-10 | 1.61e-08 | 1.3778e-08 | 7.1912e-10 | 1.6558e-09 | 7.6739e-10 | 4.9571e-11 | 85558.344
175581.984 | 1.1133e-08 | 1.4583e-08 | 3.5183e-10 | 1.6199e-08 | 1.38e-08 | 7.2333e-10 | 1.6528e-09 | 7.7737e-10 | 5.0541e-11 | 85570.515
175594.141 | 1.1169e-08 | 1.4437e-08 | 3.5875e-10 | 1.623e-08 | 1.407e-08 | 7.3082e-10 | 1.6845e-09 | 7.7365e-10 | 5.0903e-11 | 85582.672
175606.313 | 1.1098e-08 | 1.4615e-08 | 3.532e-10 | 1.6021e-08 | 1.3877e-08 | 7.2533e-10 | 1.6683e-09 | 7.6767e-10 | 5.0802e-11 | 85594.844
175618.484 | 1.1172e-08 | 1.4842e-08 | 3.5048e-10 | 1.6154e-08 | 1.382e-08 | 7.2789e-10 | 1.6851e-09 | 7.6935e-10 | 5.0883e-11 | 85607.015
175630.641 | 1.1118e-08 | 1.4744e-08 | 3.5889e-10 | 1.63e-08 | 1.4012e-08 | 7.1581e-10 | 1.6695e-09 | 7.8141e-10 | 5.0777e-11 | 85619.172
175642.813 | 1.1063e-08 | 1.464e-08 | 3.5483e-10 | 1.6086e-08 | 1.393e-08 | 7.1786e-10 | 1.6686e-09 | 7.7072e-10 | 5.083e-11 | 85631.344
175654.984 | 1.1126e-08 | 1.4537e-08 | 3.5472e-10 | 1.5971e-08 | 1.3845e-08 | 7.2262e-10 | 1.6719e-09 | 7.7067e-10 | 5.0504e-11 | 85643.515
175667.141 | 1.1095e-08 | 1.4639e-08 | 3.5776e-10 | 1.6159e-08 | 1.3766e-08 | 7.2183e-10 | 1.6667e-09 | 7.7007e-10 | 5.0067e-11 | 85655.672
175679.313 | 1.1025e-08 | 1.4581e-08 | 3.5503e-10 | 1.6141e-08 | 1.3809e-08 | 7.2175e-10 | 1.6798e-09 | 7.7511e-10 | 5.0234e-11 | 85667.844
175691.484 | 1.1236e-08 | 1.4783e-08 | 3.5415e-10 | 1.603e-08 | 1.3939e-08 | 7.217e-10 | 1.6664e-09 | 7.8223e-10 | 5.066e-11 | 85680.015
175703.641 | 1.108e-08 | 1.4795e-08 | 3.5271e-10 | 1.6058e-08 | 1.3873e-08 | 7.2933e-10 | 1.6913e-09 | 7.824e-10 | 5.0579e-11 | 85692.172
175715.813 | 1.1129e-08 | 1.4767e-08 | 3.5777e-10 | 1.6212e-08 | 1.3918e-08 | 7.2656e-10 | 1.6558e-09 | 7.7406e-10 | 5.0243e-11 | 85704.344
175727.984 | 1.1104e-08 | 1.4818e-08 | 3.5942e-10 | 1.6193e-08 | 1.3934e-08 | 7.1849e-10 | 1.6752e-09 | 7.8357e-10 | 5.0155e-11 | 85716.515
175740.141 | 1.1065e-08 | 1.4741e-08 | 3.5352e-10 | 1.5981e-08 | 1.4061e-08 | 7.3183e-10 | 1.6747e-09 | 7.7014e-10 | 5.0559e-11 | 85728.672
175752.313 | 1.1144e-08 | 1.4758e-08 | 3.5396e-10 | 1.6335e-08 | 1.3961e-08 | 7.3204e-10 | 1.67e-09 | 7.7683e-10 | 5.017e-11 | 85740.844
175764.484 | 1.1163e-08 | 1.4746e-08 | 3.5556e-10 | 1.631e-08 | 1.3743e-08 | 7.2182e-10 | 1.6718e-09 | 7.6801e-10 | 5.0833e-11 | 85753.015
175776.656 | 1.1266e-08 | 1.4707e-08 | 3.5626e-10 | 1.6188e-08 | 1.392e-08 | 7.2959e-10 | 1.6527e-09 | 7.7182e-10 | 5.0637e-11 | 85765.187
175788.813 | 1.1257e-08 | 1.4542e-08 | 3.5299e-10 | 1.6075e-08 | 1.377e-08 | 7.2049e-10 | 1.6468e-09 | 7.73e-10 | 5.1043e-11 | 85777.344
175800.984 | 1.1075e-08 | 1.4372e-08 | 3.4884e-10 | 1.5985e-08 | 1.3782e-08 | 7.2191e-10 | 1.6385e-09 | 7.6772e-10 | 4.9164e-11 | 85789.515
175813.156 | 1.1064e-08 | 1.4562e-08 | 3.5432e-10 | 1.5936e-08 | 1.3694e-08 | 7.132e-10 | 1.6347e-09 | 7.5942e-10 | 4.95e-11 | 85801.687
175825.313 | 1.0975e-08 | 1.4382e-08 | 3.5292e-10 | 1.5979e-08 | 1.3697e-08 | 7.2107e-10 | 1.6366e-09 | 7.5724e-10 | 4.9922e-11 | 85813.844
175837.484 | 1.09e-08 | 1.4514e-08 | 3.4665e-10 | 1.5935e-08 | 1.3738e-08 | 7.235e-10 | 1.6612e-09 | 7.5576e-10 | 4.985e-11 | 85826.015
175849.656 | 1.0984e-08 | 1.46e-08 | 3.5474e-10 | 1.5998e-08 | 1.3828e-08 | 7.1578e-10 | 1.6397e-09 | 7.5915e-10 | 5.0277e-11 | 85838.187
175861.813 | 1.1143e-08 | 1.4589e-08 | 3.5248e-10 | 1.6021e-08 | 1.3819e-08 | 7.112e-10 | 1.6595e-09 | 7.6349e-10 | 5.0686e-11 | 85850.344
175873.984 | 1.1072e-08 | 1.4555e-08 | 3.5486e-10 | 1.6068e-08 | 1.3782e-08 | 7.2099e-10 | 1.683e-09 | 7.7061e-10 | 5.0636e-11 | 85862.515
175886.156 | 1.1131e-08 | 1.4421e-08 | 3.5756e-10 | 1.6011e-08 | 1.398e-08 | 7.2525e-10 | 1.6529e-09 | 7.7502e-10 | 5.0718e-11 | 85874.687
175898.313 | 1.124e-08 | 1.4537e-08 | 3.5541e-10 | 1.6063e-08 | 1.3792e-08 | 7.2059e-10 | 1.6384e-09 | 7.7039e-10 | 5.0883e-11 | 85886.844
175910.484 | 1.1237e-08 | 1.4606e-08 | 3.5578e-10 | 1.6213e-08 | 1.3751e-08 | 7.2599e-10 | 1.6508e-09 | 7.7155e-10 | 5.0297e-11 | 85899.015
175922.656 | 1.1061e-08 | 1.4718e-08 | 3.5447e-10 | 1.5953e-08 | 1.3875e-08 | 7.2155e-10 | 1.626e-09 | 7.7834e-10 | 5.0122e-11 | 85911.187
175934.813 | 1.1089e-08 | 1.4505e-08 | 3.5215e-10 | 1.5768e-08 | 1.364e-08 | 7.1789e-10 | 1.6371e-09 | 7.6365e-10 | 5.0137e-11 | 85923.344
175946.984 | 1.1087e-08 | 1.4501e-08 | 3.5206e-10 | 1.6025e-08 | 1.3621e-08 | 7.2454e-10 | 1.639e-09 | 7.6391e-10 | 4.9889e-11 | 85935.515
175959.156 | 1.0933e-08 | 1.4531e-08 | 3.529e-10 | 1.5886e-08 | 1.3745e-08 | 7.1268e-10 | 1.6457e-09 | 7.6007e-10 | 4.9361e-11 | 85947.687
175971.328 | 1.0938e-08 | 1.4412e-08 | 3.492e-10 | 1.5921e-08 | 1.3648e-08 | 7.1556e-10 | 1.6343e-09 | 7.6146e-10 | 5.0024e-11 | 85959.859
175983.484 | 1.0952e-08 | 1.4408e-08 | 3.4859e-10 | 1.5784e-08 | 1.3512e-08 | 7.0842e-10 | 1.6523e-09 | 7.6411e-10 | 4.9267e-11 | 85972.015
175995.656 | 1.0976e-08 | 1.4425e-08 | 3.5115e-10 | 1.5909e-08 | 1.3652e-08 | 7.1484e-10 | 1.6442e-09 | 7.6511e-10 | 4.9831e-11 | 85984.187
176007.828 | 1.0929e-08 | 1.4499e-08 | 3.496e-10 | 1.5891e-08 | 1.3636e-08 | 7.1374e-10 | 1.6528e-09 | 7.6389e-10 | 4.9538e-11 | 85996.359
176019.984 | 1.0999e-08 | 1.4493e-08 | 3.4962e-10 | 1.5983e-08 | 1.3796e-08 | 7.2098e-10 | 1.6524e-09 | 7.6504e-10 | 4.9415e-11 | 86008.515
176032.156 | 1.0902e-08 | 1.4411e-08 | 3.5633e-10 | 1.595e-08 | 1.3609e-08 | 7.1098e-10 | 1.6402e-09 | 7.606e-10 | 4.8977e-11 | 86020.687
176044.328 | 1.092e-08 | 1.4284e-08 | 3.4777e-10 | 1.5779e-08 | 1.3652e-08 | 7.1037e-10 | 1.6308e-09 | 7.6365e-10 | 4.8989e-11 | 86032.859
176056.484 | 1.1039e-08 | 1.4375e-08 | 3.4948e-10 | 1.6053e-08 | 1.3849e-08 | 7.1277e-10 | 1.6545e-09 | 7.6644e-10 | 4.8976e-11 | 86045.015
176068.656 | 1.0897e-08 | 1.4184e-08 | 3.456e-10 | 1.5637e-08 | 1.3546e-08 | 7.0968e-10 | 1.6374e-09 | 7.5931e-10 | 4.9361e-11 | 86057.187
176080.828 | 1.102e-08 | 1.4368e-08 | 3.4922e-10 | 1.5896e-08 | 1.3645e-08 | 7.0565e-10 | 1.6342e-09 | 7.5299e-10 | 4.9133e-11 | 86069.359
176092.984 | 1.0869e-08 | 1.4229e-08 | 3.4698e-10 | 1.5761e-08 | 1.3762e-08 | 7.0914e-10 | 1.6259e-09 | 7.5485e-10 | 4.9674e-11 | 86081.515
176105.156 | 1.082e-08 | 1.4163e-08 | 3.4534e-10 | 1.5934e-08 | 1.3542e-08 | 7.1123e-10 | 1.6286e-09 | 7.5276e-10 | 4.8809e-11 | 86093.687
176117.328 | 1.0848e-08 | 1.4098e-08 | 3.451e-10 | 1.5764e-08 | 1.377e-08 | 7.0869e-10 | 1.6159e-09 | 7.5635e-10 | 4.88e-11 | 86105.859
176129.484 | 1.0761e-08 | 1.4159e-08 | 3.4342e-10 | 1.5731e-08 | 1.3667e-08 | 7.1121e-10 | 1.6351e-09 | 7.5104e-10 | 4.8638e-11 | 86118.015
176141.656 | 1.0917e-08 | 1.4203e-08 | 3.4704e-10 | 1.565e-08 | 1.3627e-08 | 7.0423e-10 | 1.6183e-09 | 7.5663e-10 | 4.8475e-11 | 86130.187
176153.828 | 1.0766e-08 | 1.4175e-08 | 3.4078e-10 | 1.5843e-08 | 1.3625e-08 | 7.0506e-10 | 1.6073e-09 | 7.5093e-10 | 4.872e-11 | 86142.359
176166 | 1.088e-08 | 1.4015e-08 | 3.4192e-10 | 1.5542e-08 | 1.3641e-08 | 7.1257e-10 | 1.5966e-09 | 7.4485e-10 | 4.8516e-11 | 86154.531
176178.156 | 1.0938e-08 | 1.4163e-08 | 3.4039e-10 | 1.5669e-08 | 1.3593e-08 | 7.2459e-10 | 1.6132e-09 | 7.5013e-10 | 4.8985e-11 | 86166.687
176190.328 | 1.1108e-08 | 1.4066e-08 | 3.4709e-10 | 1.5656e-08 | 1.3588e-08 | 7.083e-10 | 1.6177e-09 | 7.5476e-10 | 4.9082e-11 | 86178.859
176202.5 | 1.1048e-08 | 1.4355e-08 | 3.527e-10 | 1.577e-08 | 1.3776e-08 | 7.1374e-10 | 1.6367e-09 | 7.5675e-10 | 4.975e-11 | 86191.031
176214.656 | 1.1082e-08 | 1.4497e-08 | 3.4772e-10 | 1.5904e-08 | 1.3718e-08 | 7.1728e-10 | 1.6136e-09 | 7.4612e-10 | 4.9943e-11 | 86203.187
176226.828 | 1.0883e-08 | 1.4283e-08 | 3.5364e-10 | 1.5665e-08 | 1.3887e-08 | 7.1412e-10 | 1.6181e-09 | 7.5989e-10 | 4.991e-11 | 86215.359
176239 | 1.0923e-08 | 1.4382e-08 | 3.5046e-10 | 1.5754e-08 | 1.3776e-08 | 7.2106e-10 | 1.6374e-09 | 7.6104e-10 | 4.9979e-11 | 86227.531
176251.156 | 1.0978e-08 | 1.4492e-08 | 3.5172e-10 | 1.5927e-08 | 1.3924e-08 | 7.2157e-10 | 1.6516e-09 | 7.6876e-10 | 5.0649e-11 | 86239.687
176263.328 | 1.1096e-08 | 1.4476e-08 | 3.517e-10 | 1.6007e-08 | 1.3754e-08 | 7.2662e-10 | 1.6403e-09 | 7.6933e-10 | 5.0278e-11 | 86251.859
176275.5 | 1.1069e-08 | 1.4539e-08 | 3.5207e-10 | 1.5899e-08 | 1.3988e-08 | 7.333e-10 | 1.6399e-09 | 7.6834e-10 | 5.009e-11 | 86264.031
176287.656 | 1.1055e-08 | 1.4628e-08 | 3.5266e-10 | 1.5803e-08 | 1.3795e-08 | 7.2584e-10 | 1.6492e-09 | 7.6627e-10 | 5.0008e-11 | 86276.187
176299.828 | 1.1032e-08 | 1.4388e-08 | 3.5324e-10 | 1.5824e-08 | 1.3822e-08 | 7.289e-10 | 1.6436e-09 | 7.6424e-10 | 4.9742e-11 | 86288.359
176312 | 1.1024e-08 | 1.4652e-08 | 3.5182e-10 | 1.5861e-08 | 1.3828e-08 | 7.2157e-10 | 1.6631e-09 | 7.5901e-10 | 4.9918e-11 | 86300.531
176324.156 | 1.1053e-08 | 1.4603e-08 | 3.5405e-10 | 1.5941e-08 | 1.376e-08 | 7.2156e-10 | 1.6393e-09 | 7.5914e-10 | 4.9285e-11 | 86312.687
176336.328 | 1.1032e-08 | 1.4433e-08 | 3.5109e-10 | 1.6006e-08 | 1.371e-08 | 7.2195e-10 | 1.6361e-09 | 7.6063e-10 | 5.002e-11 | 86324.859
176348.5 | 1.0961e-08 | 1.4593e-08 | 3.5664e-10 | 1.5784e-08 | 1.3781e-08 | 7.1647e-10 | 1.628e-09 | 7.5965e-10 | 5.0389e-11 | 86337.031
176360.672 | 1.1005e-08 | 1.4516e-08 | 3.5793e-10 | 1.6024e-08 | 1.3696e-08 | 7.2792e-10 | 1.6472e-09 | 7.6299e-10 | 4.9775e-11 | 86349.203
176372.828 | 1.0956e-08 | 1.4558e-08 | 3.5189e-10 | 1.5928e-08 | 1.3913e-08 | 7.278e-10 | 1.6393e-09 | 7.642e-10 | 4.9568e-11 | 86361.359
176385 | 1.1055e-08 | 1.4388e-08 | 3.5109e-10 | 1.5899e-08 | 1.3787e-08 | 7.1906e-10 | 1.6392e-09 | 7.5114e-10 | 4.989e-11 | 86373.531
176397.172 | 1.1144e-08 | 1.4484e-08 | 3.5691e-10 | 1.5834e-08 | 1.4065e-08 | 7.2588e-10 | 1.6322e-09 | 7.5513e-10 | 4.9708e-11 | 86385.703
176409.328 | 1.1023e-08 | 1.4461e-08 | 3.5216e-10 | 1.5901e-08 | 1.3823e-08 | 7.304e-10 | 1.6571e-09 | 7.6304e-10 | 5.0493e-11 | 86397.859
176421.5 | 1.1048e-08 | 1.4622e-08 | 3.5754e-10 | 1.589e-08 | 1.3826e-08 | 7.2463e-10 | 1.6312e-09 | 7.6304e-10 | 5.0618e-11 | 86410.031
176433.672 | 1.1037e-08 | 1.4442e-08 | 3.5517e-10 | 1.5921e-08 | 1.38e-08 | 7.1714e-10 | 1.6355e-09 | 7.6294e-10 | 5.0172e-11 | 86422.203
176445.828 | 1.1021e-08 | 1.4432e-08 | 3.5063e-10 | 1.5769e-08 | 1.3845e-08 | 7.1317e-10 | 1.6503e-09 | 7.6149e-10 | 4.917e-11 | 86434.359
176458 | 1.1281e-08 | 1.4386e-08 | 3.5394e-10 | 1.5685e-08 | 1.3662e-08 | 7.2322e-10 | 1.6304e-09 | 7.4932e-10 | 5.0171e-11 | 86446.531
176470.172 | 1.1256e-08 | 1.4453e-08 | 3.5497e-10 | 1.5734e-08 | 1.4e-08 | 7.2832e-10 | 1.6321e-09 | 7.6345e-10 | 5.0839e-11 | 86458.703
176482.328 | 1.1062e-08 | 1.4474e-08 | 3.5315e-10 | 1.5956e-08 | 1.3698e-08 | 7.1681e-10 | 1.6482e-09 | 7.5786e-10 | 5.0334e-11 | 86470.859
176494.5 | 1.1087e-08 | 1.4522e-08 | 3.5672e-10 | 1.6012e-08 | 1.3989e-08 | 7.1784e-10 | 1.6347e-09 | 7.654e-10 | 5.0475e-11 | 86483.031
176506.672 | 1.0989e-08 | 1.4408e-08 | 3.5532e-10 | 1.5994e-08 | 1.3969e-08 | 7.1849e-10 | 1.636e-09 | 7.5795e-10 | 4.9916e-11 | 86495.203
176518.844 | 1.0968e-08 | 1.4483e-08 | 3.5632e-10 | 1.589e-08 | 1.3679e-08 | 7.1365e-10 | 1.652e-09 | 7.5962e-10 | 5.0679e-11 | 86507.375
176531 | 1.1027e-08 | 1.4378e-08 | 3.5589e-10 | 1.5861e-08 | 1.3885e-08 | 7.2373e-10 | 1.6496e-09 | 7.5509e-10 | 4.9993e-11 | 86519.531
176543.172 | 1.1235e-08 | 1.4641e-08 | 3.5384e-10 | 1.6112e-08 | 1.3969e-08 | 7.2259e-10 | 1.6312e-09 | 7.6312e-10 | 5.0409e-11 | 86531.703
176555.344 | 1.1201e-08 | 1.4646e-08 | 3.5652e-10 | 1.6016e-08 | 1.3862e-08 | 7.2601e-10 | 1.6367e-09 | 7.6227e-10 | 5.072e-11 | 86543.875
176567.5 | 1.0968e-08 | 1.4467e-08 | 3.5973e-10 | 1.5867e-08 | 1.3911e-08 | 7.2698e-10 | 1.6465e-09 | 7.7087e-10 | 5.0911e-11 | 86556.031
176579.672 | 1.1103e-08 | 1.4524e-08 | 3.5791e-10 | 1.6012e-08 | 1.3874e-08 | 7.2396e-10 | 1.6353e-09 | 7.6193e-10 | 5.03e-11 | 86568.203
176591.844 | 1.0982e-08 | 1.4474e-08 | 3.5586e-10 | 1.5825e-08 | 1.4044e-08 | 7.2432e-10 | 1.6676e-09 | 7.6025e-10 | 5.015e-11 | 86580.375
176604 | 1.108e-08 | 1.4614e-08 | 3.5183e-10 | 1.5934e-08 | 1.3747e-08 | 7.1797e-10 | 1.6326e-09 | 7.5838e-10 | 5.0255e-11 | 86592.531
176616.172 | 1.1097e-08 | 1.4523e-08 | 3.5062e-10 | 1.5896e-08 | 1.3943e-08 | 7.1773e-10 | 1.6405e-09 | 7.5203e-10 | 5.0323e-11 | 86604.703
176628.344 | 1.1087e-08 | 1.4434e-08 | 3.4791e-10 | 1.6124e-08 | 1.3883e-08 | 7.2216e-10 | 1.6286e-09 | 7.5905e-10 | 4.9833e-11 | 86616.875
176640.5 | 1.1071e-08 | 1.4491e-08 | 3.5225e-10 | 1.6073e-08 | 1.3859e-08 | 7.2688e-10 | 1.6578e-09 | 7.6806e-10 | 5.0926e-11 | 86629.031
176652.672 | 1.1182e-08 | 1.4502e-08 | 3.5379e-10 | 1.6084e-08 | 1.4023e-08 | 7.3009e-10 | 1.6483e-09 | 7.625e-10 | 5.0664e-11 | 86641.203
176664.844 | 1.112e-08 | 1.4562e-08 | 3.5694e-10 | 1.6021e-08 | 1.4052e-08 | 7.3029e-10 | 1.6521e-09 | 7.5899e-10 | 5.1396e-11 | 86653.375
176677 | 1.1175e-08 | 1.4656e-08 | 3.5435e-10 | 1.6108e-08 | 1.3941e-08 | 7.2456e-10 | 1.6332e-09 | 7.6825e-10 | 5.0745e-11 | 86665.531
176689.172 | 1.1192e-08 | 1.4747e-08 | 3.5959e-10 | 1.5926e-08 | 1.3996e-08 | 7.269e-10 | 1.645e-09 | 7.7143e-10 | 5.0351e-11 | 86677.703
176701.344 | 1.116e-08 | 1.4557e-08 | 3.5719e-10 | 1.6103e-08 | 1.397e-08 | 7.2317e-10 | 1.6431e-09 | 7.6316e-10 | 5.0588e-11 | 86689.875
176713.516 | 1.102e-08 | 1.4692e-08 | 3.5645e-10 | 1.6058e-08 | 1.3976e-08 | 7.2413e-10 | 1.6637e-09 | 7.6915e-10 | 5.0239e-11 | 86702.047
176725.672 | 1.1136e-08 | 1.4536e-08 | 3.5123e-10 | 1.5916e-08 | 1.402e-08 | 7.2274e-10 | 1.6477e-09 | 7.6176e-10 | 5.0624e-11 | 86714.203
176737.844 | 1.1073e-08 | 1.4604e-08 | 3.5291e-10 | 1.5875e-08 | 1.376e-08 | 7.1953e-10 | 1.6382e-09 | 7.6644e-10 | 4.9392e-11 | 86726.375
176750.016 | 1.1156e-08 | 1.4446e-08 | 3.5349e-10 | 1.6079e-08 | 1.3912e-08 | 7.1803e-10 | 1.6243e-09 | 7.4954e-10 | 4.9629e-11 | 86738.547
176762.172 | 1.1043e-08 | 1.4365e-08 | 3.5106e-10 | 1.578e-08 | 1.3876e-08 | 7.161e-10 | 1.6365e-09 | 7.5708e-10 | 5.0562e-11 | 86750.703
176774.344 | 1.1135e-08 | 1.4358e-08 | 3.5569e-10 | 1.5878e-08 | 1.396e-08 | 7.3582e-10 | 1.6447e-09 | 7.6107e-10 | 5.0817e-11 | 86762.875
176786.516 | 1.117e-08 | 1.4557e-08 | 3.5888e-10 | 1.5911e-08 | 1.399e-08 | 7.286e-10 | 1.6542e-09 | 7.6302e-10 | 5.1045e-11 | 86775.047
176798.672 | 1.1204e-08 | 1.4481e-08 | 3.5676e-10 | 1.6169e-08 | 1.406e-08 | 7.3141e-10 | 1.6282e-09 | 7.6453e-10 | 5.0366e-11 | 86787.203
176810.844 | 1.108e-08 | 1.4561e-08 | 3.5903e-10 | 1.5831e-08 | 1.3962e-08 | 7.3137e-10 | 1.6531e-09 | 7.645e-10 | 5.0531e-11 | 86799.375
176823.016 | 1.1262e-08 | 1.4808e-08 | 3.6089e-10 | 1.6175e-08 | 1.413e-08 | 7.3443e-10 | 1.6598e-09 | 7.7273e-10 | 5.0467e-11 | 86811.547
176835.172 | 1.1296e-08 | 1.4556e-08 | 3.6013e-10 | 1.6045e-08 | 1.4092e-08 | 7.3415e-10 | 1.6381e-09 | 7.6081e-10 | 5.106e-11 | 86823.703
176847.344 | 1.1236e-08 | 1.4621e-08 | 3.6605e-10 | 1.6218e-08 | 1.4098e-08 | 7.2757e-10 | 1.6607e-09 | 7.6902e-10 | 5.0551e-11 | 86835.875
176859.516 | 1.13e-08 | 1.457e-08 | 3.6047e-10 | 1.6119e-08 | 1.4169e-08 | 7.378e-10 | 1.6628e-09 | 7.6604e-10 | 5.091e-11 | 86848.047
176871.672 | 1.1162e-08 | 1.4631e-08 | 3.6338e-10 | 1.6125e-08 | 1.4113e-08 | 7.2992e-10 | 1.6741e-09 | 7.7514e-10 | 5.1199e-11 | 86860.203
176883.844 | 1.1225e-08 | 1.4664e-08 | 3.5925e-10 | 1.6076e-08 | 1.4002e-08 | 7.3182e-10 | 1.6413e-09 | 7.6467e-10 | 5.1116e-11 | 86872.375
176896.016 | 1.1224e-08 | 1.482e-08 | 3.63e-10 | 1.6041e-08 | 1.4251e-08 | 7.2238e-10 | 1.6542e-09 | 7.6873e-10 | 5.1209e-11 | 86884.547
176908.188 | 1.1273e-08 | 1.4842e-08 | 3.6017e-10 | 1.5951e-08 | 1.4079e-08 | 7.3426e-10 | 1.6643e-09 | 7.6795e-10 | 5.1096e-11 | 86896.719
176920.344 | 1.1265e-08 | 1.4774e-08 | 3.5568e-10 | 1.5695e-08 | 1.3907e-08 | 7.306e-10 | 1.643e-09 | 7.6248e-10 | 5.1477e-11 | 86908.875
176932.516 | 1.1125e-08 | 1.4596e-08 | 3.5221e-10 | 1.5864e-08 | 1.3885e-08 | 7.281e-10 | 1.6541e-09 | 7.5899e-10 | 5.0883e-11 | 86921.047
176944.688 | 1.1111e-08 | 1.4528e-08 | 3.5142e-10 | 1.6042e-08 | 1.383e-08 | 7.233e-10 | 1.622e-09 | 7.5218e-10 | 4.9955e-11 | 86933.219
176956.844 | 1.122e-08 | 1.4267e-08 | 3.5476e-10 | 1.5813e-08 | 1.3728e-08 | 7.2378e-10 | 1.6395e-09 | 7.5419e-10 | 4.9415e-11 | 86945.375
176969.016 | 1.128e-08 | 1.4544e-08 | 3.5255e-10 | 1.578e-08 | 1.389e-08 | 7.3073e-10 | 1.6285e-09 | 7.5931e-10 | 5.0451e-11 | 86957.547
176981.188 | 1.1064e-08 | 1.4604e-08 | 3.5107e-10 | 1.5912e-08 | 1.4003e-08 | 7.2201e-10 | 1.6358e-09 | 7.5473e-10 | 5.02e-11 | 86969.719
176993.344 | 1.1093e-08 | 1.4463e-08 | 3.5105e-10 | 1.5915e-08 | 1.3769e-08 | 7.1888e-10 | 1.6427e-09 | 7.6348e-10 | 5.0013e-11 | 86981.875
177005.516 | 1.113e-08 | 1.452e-08 | 3.4957e-10 | 1.5665e-08 | 1.3815e-08 | 7.2332e-10 | 1.625e-09 | 7.6682e-10 | 4.9941e-11 | 86994.047
177017.688 | 1.105e-08 | 1.4494e-08 | 3.4599e-10 | 1.5977e-08 | 1.3807e-08 | 7.2422e-10 | 1.6207e-09 | 7.6031e-10 | 4.9476e-11 | 87006.219
177029.844 | 1.1012e-08 | 1.4427e-08 | 3.4974e-10 | 1.5778e-08 | 1.3759e-08 | 7.2008e-10 | 1.6175e-09 | 7.5787e-10 | 4.9207e-11 | 87018.375
177042.016 | 1.1193e-08 | 1.4457e-08 | 3.5057e-10 | 1.5584e-08 | 1.3647e-08 | 7.0267e-10 | 1.6099e-09 | 7.4985e-10 | 4.8699e-11 | 87030.547
177054.188 | 1.0932e-08 | 1.4505e-08 | 3.4448e-10 | 1.5797e-08 | 1.3719e-08 | 7.1343e-10 | 1.6207e-09 | 7.5249e-10 | 4.9689e-11 | 87042.719
177066.344 | 1.1004e-08 | 1.452e-08 | 3.4668e-10 | 1.5736e-08 | 1.388e-08 | 7.1367e-10 | 1.6159e-09 | 7.5521e-10 | 4.9577e-11 | 87054.875
177078.516 | 1.1092e-08 | 1.4533e-08 | 3.4963e-10 | 1.5587e-08 | 1.3837e-08 | 7.1898e-10 | 1.6165e-09 | 7.5001e-10 | 4.9859e-11 | 87067.047
177090.688 | 1.1053e-08 | 1.4323e-08 | 3.5137e-10 | 1.5754e-08 | 1.4099e-08 | 7.2596e-10 | 1.6268e-09 | 7.6127e-10 | 5.0562e-11 | 87079.219
177102.859 | 1.1115e-08 | 1.4513e-08 | 3.5272e-10 | 1.5783e-08 | 1.3833e-08 | 7.2091e-10 | 1.638e-09 | 7.5812e-10 | 5.0191e-11 | 87091.39
177115.016 | 1.0904e-08 | 1.452e-08 | 3.4783e-10 | 1.5647e-08 | 1.3957e-08 | 7.1597e-10 | 1.6205e-09 | 7.5945e-10 | 4.9877e-11 | 87103.547
177127.188 | 1.1071e-08 | 1.4572e-08 | 3.5079e-10 | 1.5648e-08 | 1.3791e-08 | 7.1811e-10 | 1.6376e-09 | 7.6089e-10 | 5.0022e-11 | 87115.719
177139.359 | 1.1049e-08 | 1.46e-08 | 3.5017e-10 | 1.5665e-08 | 1.3793e-08 | 7.241e-10 | 1.6245e-09 | 7.5476e-10 | 4.9906e-11 | 87127.89
177151.516 | 1.0931e-08 | 1.4368e-08 | 3.5086e-10 | 1.5695e-08 | 1.3684e-08 | 7.1097e-10 | 1.6205e-09 | 7.5526e-10 | 4.9559e-11 | 87140.047
177163.688 | 1.1107e-08 | 1.4526e-08 | 3.484e-10 | 1.5591e-08 | 1.3833e-08 | 7.095e-10 | 1.6352e-09 | 7.5596e-10 | 4.9433e-11 | 87152.219
177175.859 | 1.0935e-08 | 1.4388e-08 | 3.5169e-10 | 1.5632e-08 | 1.3798e-08 | 7.1307e-10 | 1.6237e-09 | 7.5976e-10 | 5.0096e-11 | 87164.39
177188.016 | 1.0861e-08 | 1.4298e-08 | 3.4655e-10 | 1.5556e-08 | 1.3683e-08 | 7.1023e-10 | 1.6151e-09 | 7.4877e-10 | 4.943e-11 | 87176.547
177200.188 | 1.0974e-08 | 1.4357e-08 | 3.4235e-10 | 1.5783e-08 | 1.3592e-08 | 7.1289e-10 | 1.6195e-09 | 7.4155e-10 | 4.9258e-11 | 87188.719
177212.359 | 1.0815e-08 | 1.42e-08 | 3.4737e-10 | 1.5687e-08 | 1.3801e-08 | 7.1473e-10 | 1.6086e-09 | 7.4839e-10 | 4.9491e-11 | 87200.89
177224.516 | 1.0953e-08 | 1.4123e-08 | 3.4753e-10 | 1.5601e-08 | 1.3837e-08 | 7.1399e-10 | 1.6101e-09 | 7.4688e-10 | 4.9658e-11 | 87213.047
177236.688 | 1.1088e-08 | 1.4269e-08 | 3.4764e-10 | 1.5645e-08 | 1.378e-08 | 7.235e-10 | 1.6109e-09 | 7.527e-10 | 4.9722e-11 | 87225.219
177248.859 | 1.1003e-08 | 1.435e-08 | 3.4933e-10 | 1.5663e-08 | 1.3847e-08 | 7.0843e-10 | 1.5992e-09 | 7.4162e-10 | 4.9878e-11 | 87237.39
177261.016 | 1.1145e-08 | 1.4083e-08 | 3.4876e-10 | 1.5557e-08 | 1.3795e-08 | 7.1915e-10 | 1.6062e-09 | 7.4388e-10 | 4.9961e-11 | 87249.547
177273.188 | 1.1145e-08 | 1.4284e-08 | 3.5322e-10 | 1.5712e-08 | 1.3735e-08 | 7.178e-10 | 1.6037e-09 | 7.3942e-10 | 4.9473e-11 | 87261.719
177285.359 | 1.0958e-08 | 1.4286e-08 | 3.4706e-10 | 1.5655e-08 | 1.3808e-08 | 7.116e-10 | 1.6135e-09 | 7.5001e-10 | 4.9105e-11 | 87273.89
177297.531 | 1.0975e-08 | 1.4411e-08 | 3.4819e-10 | 1.5738e-08 | 1.3523e-08 | 7.1771e-10 | 1.6275e-09 | 7.4497e-10 | 5.002e-11 | 87286.062
177309.688 | 1.1144e-08 | 1.4334e-08 | 3.5103e-10 | 1.5759e-08 | 1.379e-08 | 7.1364e-10 | 1.6142e-09 | 7.5084e-10 | 4.9423e-11 | 87298.219
177321.859 | 1.1013e-08 | 1.427e-08 | 3.4758e-10 | 1.5536e-08 | 1.3704e-08 | 7.1626e-10 | 1.6224e-09 | 7.5714e-10 | 4.9047e-11 | 87310.39
177334.031 | 1.1104e-08 | 1.4165e-08 | 3.494e-10 | 1.565e-08 | 1.3945e-08 | 7.2082e-10 | 1.6105e-09 | 7.5434e-10 | 4.9669e-11 | 87322.562
177346.188 | 1.1124e-08 | 1.4317e-08 | 3.5257e-10 | 1.5628e-08 | 1.3892e-08 | 7.1318e-10 | 1.6184e-09 | 7.4606e-10 | 4.9811e-11 | 87334.719
177358.359 | 1.1014e-08 | 1.4318e-08 | 3.5269e-10 | 1.5801e-08 | 1.3789e-08 | 7.2166e-10 | 1.6148e-09 | 7.4672e-10 | 4.9947e-11 | 87346.89
177370.531 | 1.1169e-08 | 1.4355e-08 | 3.5319e-10 | 1.5597e-08 | 1.3875e-08 | 7.1831e-10 | 1.6118e-09 | 7.4926e-10 | 4.981e-11 | 87359.062
177382.688 | 1.1082e-08 | 1.4335e-08 | 3.5284e-10 | 1.5605e-08 | 1.3828e-08 | 7.2793e-10 | 1.6368e-09 | 7.4663e-10 | 4.9594e-11 | 87371.219
177394.859 | 1.1075e-08 | 1.442e-08 | 3.4873e-10 | 1.57e-08 | 1.3785e-08 | 7.1539e-10 | 1.6049e-09 | 7.4629e-10 | 5.0231e-11 | 87383.39
177407.031 | 1.1092e-08 | 1.4467e-08 | 3.4871e-10 | 1.5592e-08 | 1.3643e-08 | 7.1601e-10 | 1.6113e-09 | 7.4579e-10 | 4.9782e-11 | 87395.562
177419.188 | 1.1056e-08 | 1.4352e-08 | 3.4462e-10 | 1.5657e-08 | 1.3843e-08 | 7.1319e-10 | 1.6118e-09 | 7.499e-10 | 4.9492e-11 | 87407.719
177431.359 | 1.1116e-08 | 1.4268e-08 | 3.4659e-10 | 1.5457e-08 | 1.359e-08 | 7.1072e-10 | 1.6181e-09 | 7.4311e-10 | 4.9227e-11 | 87419.89
177443.531 | 1.1236e-08 | 1.4263e-08 | 3.4397e-10 | 1.5593e-08 | 1.3711e-08 | 7.188e-10 | 1.6092e-09 | 7.3594e-10 | 4.9884e-11 | 87432.062
177455.688 | 1.1002e-08 | 1.4283e-08 | 3.4915e-10 | 1.5647e-08 | 1.3844e-08 | 7.1722e-10 | 1.6177e-09 | 7.4284e-10 | 5.0727e-11 | 87444.219
177467.859 | 1.1025e-08 | 1.4213e-08 | 3.4973e-10 | 1.5684e-08 | 1.3653e-08 | 7.2162e-10 | 1.6232e-09 | 7.5026e-10 | 4.9898e-11 | 87456.39
177480.031 | 1.1065e-08 | 1.4526e-08 | 3.5186e-10 | 1.5667e-08 | 1.3923e-08 | 7.2209e-10 | 1.621e-09 | 7.5348e-10 | 5.0344e-11 | 87468.562
177492.203 | 1.1092e-08 | 1.4367e-08 | 3.5202e-10 | 1.5522e-08 | 1.3892e-08 | 7.2849e-10 | 1.6318e-09 | 7.5998e-10 | 4.9767e-11 | 87480.734
177504.359 | 1.1125e-08 | 1.4444e-08 | 3.5522e-10 | 1.5749e-08 | 1.3968e-08 | 7.2286e-10 | 1.6333e-09 | 7.5351e-10 | 5.0332e-11 | 87492.89
177516.531 | 1.1057e-08 | 1.4527e-08 | 3.5473e-10 | 1.5726e-08 | 1.3833e-08 | 7.1633e-10 | 1.631e-09 | 7.5973e-10 | 5.0027e-11 | 87505.062
177528.703 | 1.1041e-08 | 1.4531e-08 | 3.5072e-10 | 1.5682e-08 | 1.3774e-08 | 7.2619e-10 | 1.6197e-09 | 7.5424e-10 | 5.077e-11 | 87517.234
177540.859 | 1.1032e-08 | 1.4415e-08 | 3.5647e-10 | 1.5638e-08 | 1.4001e-08 | 7.2084e-10 | 1.6407e-09 | 7.5921e-10 | 5.0239e-11 | 87529.39
177553.031 | 1.1147e-08 | 1.4468e-08 | 3.4951e-10 | 1.593e-08 | 1.3884e-08 | 7.2507e-10 | 1.6351e-09 | 7.5823e-10 | 5.0003e-11 | 87541.562
177565.203 | 1.109e-08 | 1.4506e-08 | 3.5262e-10 | 1.5726e-08 | 1.3787e-08 | 7.1877e-10 | 1.6379e-09 | 7.5879e-10 | 5.0287e-11 | 87553.734
177577.359 | 1.0999e-08 | 1.4545e-08 | 3.5201e-10 | 1.5931e-08 | 1.39e-08 | 7.2192e-10 | 1.6394e-09 | 7.4479e-10 | 4.9852e-11 | 87565.89
177589.531 | 1.0802e-08 | 1.4425e-08 | 3.5318e-10 | 1.5489e-08 | 1.3791e-08 | 7.2001e-10 | 1.6138e-09 | 7.4786e-10 | 5.0227e-11 | 87578.062
177601.703 | 1.1107e-08 | 1.4318e-08 | 3.5482e-10 | 1.5864e-08 | 1.3827e-08 | 7.2585e-10 | 1.6339e-09 | 7.6284e-10 | 5.0145e-11 | 87590.234
177613.859 | 1.1232e-08 | 1.4411e-08 | 3.5558e-10 | 1.569e-08 | 1.3848e-08 | 7.2271e-10 | 1.6329e-09 | 7.5799e-10 | 4.988e-11 | 87602.39
177626.031 | 1.1121e-08 | 1.4639e-08 | 3.5588e-10 | 1.5691e-08 | 1.3919e-08 | 7.2251e-10 | 1.6281e-09 | 7.598e-10 | 5.0298e-11 | 87614.562
177638.203 | 1.1048e-08 | 1.4315e-08 | 3.5175e-10 | 1.5542e-08 | 1.3914e-08 | 7.2673e-10 | 1.6168e-09 | 7.508e-10 | 5.0039e-11 | 87626.734
177650.359 | 1.1057e-08 | 1.4317e-08 | 3.5268e-10 | 1.5664e-08 | 1.3819e-08 | 7.2799e-10 | 1.617e-09 | 7.5355e-10 | 5.0446e-11 | 87638.89
177662.531 | 1.112e-08 | 1.4451e-08 | 3.5459e-10 | 1.5656e-08 | 1.3797e-08 | 7.2321e-10 | 1.6283e-09 | 7.5271e-10 | 5.0139e-11 | 87651.062
177674.703 | 1.114e-08 | 1.4488e-08 | 3.5214e-10 | 1.579e-08 | 1.3868e-08 | 7.1855e-10 | 1.6461e-09 | 7.4758e-10 | 5.0009e-11 | 87663.234
177686.875 | 1.1067e-08 | 1.4401e-08 | 3.5265e-10 | 1.5653e-08 | 1.388e-08 | 7.2272e-10 | 1.6276e-09 | 7.5769e-10 | 5.0222e-11 | 87675.406
177699.031 | 1.1023e-08 | 1.4397e-08 | 3.4763e-10 | 1.5644e-08 | 1.381e-08 | 7.1828e-10 | 1.6122e-09 | 7.4058e-10 | 4.9745e-11 | 87687.562
177711.203 | 1.1117e-08 | 1.4409e-08 | 3.4617e-10 | 1.5556e-08 | 1.3793e-08 | 7.1821e-10 | 1.6057e-09 | 7.4049e-10 | 4.9348e-11 | 87699.734
177723.375 | 1.1039e-08 | 1.4324e-08 | 3.4634e-10 | 1.5501e-08 | 1.3868e-08 | 7.1678e-10 | 1.5959e-09 | 7.4958e-10 | 4.9699e-11 | 87711.906
177735.531 | 1.104e-08 | 1.4213e-08 | 3.475e-10 | 1.5567e-08 | 1.3814e-08 | 7.1806e-10 | 1.6007e-09 | 7.4175e-10 | 4.9352e-11 | 87724.062
177747.703 | 1.0847e-08 | 1.4194e-08 | 3.4694e-10 | 1.5458e-08 | 1.3634e-08 | 7.175e-10 | 1.6073e-09 | 7.5672e-10 | 4.9811e-11 | 87736.234
177759.875 | 1.1026e-08 | 1.4153e-08 | 3.4818e-10 | 1.5548e-08 | 1.3664e-08 | 7.1875e-10 | 1.6134e-09 | 7.4657e-10 | 5.0042e-11 | 87748.406
177772.031 | 1.0975e-08 | 1.4403e-08 | 3.494e-10 | 1.548e-08 | 1.3703e-08 | 7.1585e-10 | 1.6218e-09 | 7.5249e-10 | 4.8843e-11 | 87760.562
177784.203 | 1.0902e-08 | 1.4249e-08 | 3.5093e-10 | 1.5617e-08 | 1.3798e-08 | 7.1415e-10 | 1.5966e-09 | 7.4779e-10 | 4.9677e-11 | 87772.734
177796.375 | 1.1042e-08 | 1.4422e-08 | 3.5136e-10 | 1.5625e-08 | 1.3823e-08 | 7.1205e-10 | 1.6182e-09 | 7.5154e-10 | 5.0145e-11 | 87784.906
177808.531 | 1.105e-08 | 1.4333e-08 | 3.5929e-10 | 1.5701e-08 | 1.3789e-08 | 7.2405e-10 | 1.6283e-09 | 7.4582e-10 | 5.0048e-11 | 87797.062
177820.703 | 1.1102e-08 | 1.4423e-08 | 3.5306e-10 | 1.5795e-08 | 1.3828e-08 | 7.187e-10 | 1.6174e-09 | 7.4363e-10 | 4.9048e-11 | 87809.234
177832.875 | 1.0999e-08 | 1.4458e-08 | 3.4564e-10 | 1.5598e-08 | 1.385e-08 | 7.1533e-10 | 1.6174e-09 | 7.5267e-10 | 5.0136e-11 | 87821.406
177845.031 | 1.1124e-08 | 1.4383e-08 | 3.5021e-10 | 1.5572e-08 | 1.3743e-08 | 7.2021e-10 | 1.6111e-09 | 7.5262e-10 | 5.0216e-11 | 87833.562
177857.203 | 1.0994e-08 | 1.4426e-08 | 3.4854e-10 | 1.5533e-08 | 1.3759e-08 | 7.1092e-10 | 1.6152e-09 | 7.4914e-10 | 4.9736e-11 | 87845.734
177869.375 | 1.11e-08 | 1.438e-08 | 3.485e-10 | 1.5419e-08 | 1.3743e-08 | 7.1451e-10 | 1.6215e-09 | 7.4448e-10 | 4.8946e-11 | 87857.906
177881.547 | 1.1033e-08 | 1.4529e-08 | 3.5104e-10 | 1.57e-08 | 1.386e-08 | 7.2236e-10 | 1.6151e-09 | 7.4289e-10 | 4.9979e-11 | 87870.078
177893.703 | 1.109e-08 | 1.4355e-08 | 3.5038e-10 | 1.5684e-08 | 1.396e-08 | 7.2054e-10 | 1.6229e-09 | 7.4862e-10 | 5.0327e-11 | 87882.234
177905.875 | 1.1062e-08 | 1.4535e-08 | 3.5358e-10 | 1.5857e-08 | 1.3883e-08 | 7.1946e-10 | 1.6406e-09 | 7.5038e-10 | 5.0284e-11 | 87894.406
177918.047 | 1.0975e-08 | 1.4537e-08 | 3.5326e-10 | 1.5765e-08 | 1.3891e-08 | 7.2196e-10 | 1.6343e-09 | 7.5167e-10 | 5.0779e-11 | 87906.578
177930.203 | 1.1014e-08 | 1.4523e-08 | 3.5478e-10 | 1.5747e-08 | 1.4044e-08 | 7.27e-10 | 1.6412e-09 | 7.5458e-10 | 5.0987e-11 | 87918.734
177942.375 | 1.1034e-08 | 1.4486e-08 | 3.5845e-10 | 1.5784e-08 | 1.3651e-08 | 7.2535e-10 | 1.6148e-09 | 7.5782e-10 | 5.0106e-11 | 87930.906
177954.547 | 1.1118e-08 | 1.4354e-08 | 3.5884e-10 | 1.5735e-08 | 1.3677e-08 | 7.1833e-10 | 1.6284e-09 | 7.5276e-10 | 5.0447e-11 | 87943.078
177966.703 | 1.1044e-08 | 1.4447e-08 | 3.5417e-10 | 1.5695e-08 | 1.3993e-08 | 7.1765e-10 | 1.6167e-09 | 7.5036e-10 | 5.0461e-11 | 87955.234
177978.875 | 1.1096e-08 | 1.4534e-08 | 3.5054e-10 | 1.5785e-08 | 1.3878e-08 | 7.2026e-10 | 1.6296e-09 | 7.4709e-10 | 4.9882e-11 | 87967.406
177991.047 | 1.091e-08 | 1.4418e-08 | 3.5176e-10 | 1.5603e-08 | 1.3688e-08 | 7.162e-10 | 1.6274e-09 | 7.447e-10 | 4.9939e-11 | 87979.578
178003.203 | 1.1103e-08 | 1.4482e-08 | 3.5165e-10 | 1.5535e-08 | 1.386e-08 | 7.2426e-10 | 1.6086e-09 | 7.445e-10 | 4.9819e-11 | 87991.734
178015.375 | 1.1148e-08 | 1.4188e-08 | 3.4373e-10 | 1.5535e-08 | 1.3632e-08 | 7.1132e-10 | 1.6068e-09 | 7.5307e-10 | 4.8967e-11 | 88003.906
178027.547 | 1.1041e-08 | 1.4337e-08 | 3.5037e-10 | 1.5599e-08 | 1.38e-08 | 7.1014e-10 | 1.6089e-09 | 7.4217e-10 | 4.9312e-11 | 88016.078
178039.719 | 1.0899e-08 | 1.4223e-08 | 3.4352e-10 | 1.538e-08 | 1.3806e-08 | 7.2146e-10 | 1.6061e-09 | 7.3908e-10 | 4.9533e-11 | 88028.25
178051.875 | 1.0888e-08 | 1.4356e-08 | 3.4828e-10 | 1.5721e-08 | 1.367e-08 | 7.2255e-10 | 1.6098e-09 | 7.4497e-10 | 4.9862e-11 | 88040.406
178064.047 | 1.0871e-08 | 1.4118e-08 | 3.5135e-10 | 1.5582e-08 | 1.3664e-08 | 7.1443e-10 | 1.6016e-09 | 7.4206e-10 | 4.9527e-11 | 88052.578
178076.219 | 1.0873e-08 | 1.4224e-08 | 3.479e-10 | 1.5644e-08 | 1.3609e-08 | 7.141e-10 | 1.6026e-09 | 7.3797e-10 | 4.9975e-11 | 88064.75
178088.375 | 1.0981e-08 | 1.4226e-08 | 3.4861e-10 | 1.539e-08 | 1.3811e-08 | 7.1736e-10 | 1.6015e-09 | 7.422e-10 | 4.9582e-11 | 88076.906
178100.547 | 1.0871e-08 | 1.4247e-08 | 3.4854e-10 | 1.5576e-08 | 1.3749e-08 | 7.1925e-10 | 1.6166e-09 | 7.4278e-10 | 4.9942e-11 | 88089.078
178112.719 | 1.0967e-08 | 1.4124e-08 | 3.5054e-10 | 1.5709e-08 | 1.3681e-08 | 7.2128e-10 | 1.6164e-09 | 7.4278e-10 | 4.9845e-11 | 88101.25
178124.875 | 1.1035e-08 | 1.4159e-08 | 3.5085e-10 | 1.5592e-08 | 1.3911e-08 | 7.1631e-10 | 1.5949e-09 | 7.4717e-10 | 4.9741e-11 | 88113.406
178137.047 | 1.0996e-08 | 1.4268e-08 | 3.5381e-10 | 1.5535e-08 | 1.3786e-08 | 7.1873e-10 | 1.6138e-09 | 7.5121e-10 | 5.0085e-11 | 88125.578
178149.219 | 1.0919e-08 | 1.4396e-08 | 3.5418e-10 | 1.562e-08 | 1.4004e-08 | 7.2873e-10 | 1.6255e-09 | 7.4617e-10 | 4.9991e-11 | 88137.75
178161.375 | 1.1303e-08 | 1.443e-08 | 3.4952e-10 | 1.5594e-08 | 1.3758e-08 | 7.3061e-10 | 1.6416e-09 | 7.5312e-10 | 4.9843e-11 | 88149.906
178173.547 | 1.1146e-08 | 1.44e-08 | 3.4936e-10 | 1.5687e-08 | 1.3879e-08 | 7.1832e-10 | 1.6197e-09 | 7.4423e-10 | 4.9768e-11 | 88162.078
178185.719 | 1.1005e-08 | 1.4316e-08 | 3.5171e-10 | 1.5515e-08 | 1.3764e-08 | 7.2484e-10 | 1.6258e-09 | 7.4306e-10 | 4.9891e-11 | 88174.25
178197.875 | 1.0918e-08 | 1.4274e-08 | 3.4955e-10 | 1.5567e-08 | 1.3771e-08 | 7.2177e-10 | 1.6084e-09 | 7.4429e-10 | 5.0495e-11 | 88186.406
178210.047 | 1.0976e-08 | 1.435e-08 | 3.5003e-10 | 1.5592e-08 | 1.3684e-08 | 7.1792e-10 | 1.6036e-09 | 7.4478e-10 | 5.0056e-11 | 88198.578
178222.219 | 1.1063e-08 | 1.4312e-08 | 3.443e-10 | 1.5546e-08 | 1.3809e-08 | 7.2612e-10 | 1.6232e-09 | 7.456e-10 | 4.9079e-11 | 88210.75
178234.391 | 1.1147e-08 | 1.4405e-08 | 3.4956e-10 | 1.5481e-08 | 1.3793e-08 | 7.2307e-10 | 1.6082e-09 | 7.4325e-10 | 4.9598e-11 | 88222.922
178246.547 | 1.107e-08 | 1.4252e-08 | 3.5138e-10 | 1.549e-08 | 1.3614e-08 | 7.163e-10 | 1.6027e-09 | 7.3524e-10 | 5.0304e-11 | 88235.078
178258.719 | 1.1046e-08 | 1.4317e-08 | 3.459e-10 | 1.5575e-08 | 1.3682e-08 | 7.2319e-10 | 1.6145e-09 | 7.4032e-10 | 4.9331e-11 | 88247.25
178270.891 | 1.1096e-08 | 1.4149e-08 | 3.5243e-10 | 1.5665e-08 | 1.3737e-08 | 7.2128e-10 | 1.6216e-09 | 7.4013e-10 | 4.9738e-11 | 88259.422
178283.047 | 1.097e-08 | 1.4355e-08 | 3.5125e-10 | 1.565e-08 | 1.3882e-08 | 7.2583e-10 | 1.6082e-09 | 7.5427e-10 | 5.0123e-11 | 88271.578
178295.219 | 1.1086e-08 | 1.4554e-08 | 3.5333e-10 | 1.5385e-08 | 1.3872e-08 | 7.323e-10 | 1.6371e-09 | 7.4925e-10 | 4.9727e-11 | 88283.75
178307.391 | 1.1138e-08 | 1.4622e-08 | 3.5221e-10 | 1.5572e-08 | 1.3898e-08 | 7.2183e-10 | 1.6161e-09 | 7.5183e-10 | 5.0305e-11 | 88295.922
178319.547 | 1.1147e-08 | 1.4507e-08 | 3.5456e-10 | 1.5772e-08 | 1.3886e-08 | 7.2181e-10 | 1.6059e-09 | 7.3953e-10 | 4.9347e-11 | 88308.078
178331.719 | 1.1089e-08 | 1.4473e-08 | 3.5192e-10 | 1.5671e-08 | 1.3939e-08 | 7.1427e-10 | 1.6131e-09 | 7.4212e-10 | 5.0214e-11 | 88320.25
178343.891 | 1.1139e-08 | 1.4346e-08 | 3.5236e-10 | 1.5588e-08 | 1.3856e-08 | 7.1886e-10 | 1.6155e-09 | 7.4943e-10 | 5.0268e-11 | 88332.422
178356.047 | 1.1144e-08 | 1.4256e-08 | 3.5029e-10 | 1.5635e-08 | 1.3701e-08 | 7.1362e-10 | 1.6327e-09 | 7.5323e-10 | 5.0119e-11 | 88344.578
178368.219 | 1.1092e-08 | 1.4494e-08 | 3.5437e-10 | 1.554e-08 | 1.3702e-08 | 7.2551e-10 | 1.6259e-09 | 7.484e-10 | 4.9708e-11 | 88356.75
178380.391 | 1.1042e-08 | 1.4345e-08 | 3.4614e-10 | 1.5338e-08 | 1.373e-08 | 7.2417e-10 | 1.6044e-09 | 7.4327e-10 | 5.0233e-11 | 88368.922
178392.547 | 1.1034e-08 | 1.4246e-08 | 3.4443e-10 | 1.5485e-08 | 1.3862e-08 | 7.216e-10 | 1.5909e-09 | 7.3729e-10 | 4.964e-11 | 88381.078
178404.719 | 1.1048e-08 | 1.438e-08 | 3.4883e-10 | 1.5499e-08 | 1.3756e-08 | 7.2797e-10 | 1.5987e-09 | 7.4172e-10 | 5.0224e-11 | 88393.25
178416.891 | 1.1198e-08 | 1.4303e-08 | 3.4729e-10 | 1.5358e-08 | 1.3696e-08 | 7.2836e-10 | 1.6227e-09 | 7.3544e-10 | 5.0181e-11 | 88405.422
178429.063 | 1.118e-08 | 1.4259e-08 | 3.4614e-10 | 1.5557e-08 | 1.3666e-08 | 7.1366e-10 | 1.6098e-09 | 7.4625e-10 | 5.0626e-11 | 88417.594
178441.219 | 1.102e-08 | 1.4337e-08 | 3.4955e-10 | 1.5703e-08 | 1.3647e-08 | 7.2898e-10 | 1.6137e-09 | 7.4444e-10 | 4.9806e-11 | 88429.75
178453.391 | 1.1082e-08 | 1.4362e-08 | 3.452e-10 | 1.5498e-08 | 1.3675e-08 | 7.1144e-10 | 1.6061e-09 | 7.4771e-10 | 4.9635e-11 | 88441.922
178465.563 | 1.1125e-08 | 1.4212e-08 | 3.5094e-10 | 1.5701e-08 | 1.3842e-08 | 7.208e-10 | 1.6032e-09 | 7.4371e-10 | 4.9855e-11 | 88454.094
178477.719 | 1.1133e-08 | 1.4149e-08 | 3.4519e-10 | 1.5447e-08 | 1.3817e-08 | 7.14e-10 | 1.603e-09 | 7.4661e-10 | 4.9231e-11 | 88466.25
178489.891 | 1.1142e-08 | 1.428e-08 | 3.5314e-10 | 1.5589e-08 | 1.4024e-08 | 7.3234e-10 | 1.6187e-09 | 7.4324e-10 | 4.9839e-11 | 88478.422
178502.063 | 1.0976e-08 | 1.4286e-08 | 3.4753e-10 | 1.5362e-08 | 1.3723e-08 | 7.2349e-10 | 1.596e-09 | 7.3909e-10 | 4.9836e-11 | 88490.594
178514.219 | 1.097e-08 | 1.4228e-08 | 3.4829e-10 | 1.5439e-08 | 1.3859e-08 | 7.2162e-10 | 1.598e-09 | 7.4716e-10 | 4.9287e-11 | 88502.75
178526.391 | 1.1027e-08 | 1.4381e-08 | 3.4715e-10 | 1.54e-08 | 1.3496e-08 | 7.1664e-10 | 1.612e-09 | 7.4348e-10 | 4.9812e-11 | 88514.922
178538.563 | 1.089e-08 | 1.4271e-08 | 3.4856e-10 | 1.5412e-08 | 1.3767e-08 | 7.1926e-10 | 1.6219e-09 | 7.4951e-10 | 5.0083e-11 | 88527.094
178550.719 | 1.1013e-08 | 1.4261e-08 | 3.5121e-10 | 1.5466e-08 | 1.3747e-08 | 7.2974e-10 | 1.6011e-09 | 7.4848e-10 | 4.9828e-11 | 88539.25
178562.891 | 1.0934e-08 | 1.4219e-08 | 3.5282e-10 | 1.5414e-08 | 1.3735e-08 | 7.1982e-10 | 1.6121e-09 | 7.5053e-10 | 4.9738e-11 | 88551.422
178575.063 | 1.1001e-08 | 1.4252e-08 | 3.483e-10 | 1.5486e-08 | 1.3823e-08 | 7.2165e-10 | 1.6125e-09 | 7.5568e-10 | 5.0663e-11 | 88563.594
178587.219 | 1.1078e-08 | 1.428e-08 | 3.5027e-10 | 1.558e-08 | 1.3764e-08 | 7.179e-10 | 1.6257e-09 | 7.5038e-10 | 4.9999e-11 | 88575.75
178599.391 | 1.1053e-08 | 1.4361e-08 | 3.4531e-10 | 1.5606e-08 | 1.3745e-08 | 7.2403e-10 | 1.5919e-09 | 7.46e-10 | 4.9251e-11 | 88587.922
178611.563 | 1.0939e-08 | 1.4313e-08 | 3.5206e-10 | 1.5702e-08 | 1.3812e-08 | 7.2441e-10 | 1.6227e-09 | 7.5642e-10 | 4.9833e-11 | 88600.094
178623.734 | 1.0911e-08 | 1.4225e-08 | 3.4799e-10 | 1.558e-08 | 1.3729e-08 | 7.1559e-10 | 1.6031e-09 | 7.4908e-10 | 4.9244e-11 | 88612.265
178635.891 | 1.0978e-08 | 1.4343e-08 | 3.5046e-10 | 1.5572e-08 | 1.3668e-08 | 7.201e-10 | 1.6184e-09 | 7.4418e-10 | 4.9275e-11 | 88624.422
178648.063 | 1.0928e-08 | 1.427e-08 | 3.4592e-10 | 1.5348e-08 | 1.3749e-08 | 7.2151e-10 | 1.6113e-09 | 7.4402e-10 | 4.9292e-11 | 88636.594
178660.234 | 1.1025e-08 | 1.4156e-08 | 3.4659e-10 | 1.5645e-08 | 1.3766e-08 | 7.2204e-10 | 1.6222e-09 | 7.5048e-10 | 4.966e-11 | 88648.765
178672.391 | 1.1078e-08 | 1.4394e-08 | 3.4582e-10 | 1.5434e-08 | 1.3585e-08 | 7.1588e-10 | 1.5962e-09 | 7.4306e-10 | 4.9398e-11 | 88660.922
178684.563 | 1.091e-08 | 1.396e-08 | 3.4115e-10 | 1.5388e-08 | 1.3645e-08 | 7.1296e-10 | 1.6161e-09 | 7.3384e-10 | 4.8645e-11 | 88673.094
178696.734 | 1.1072e-08 | 1.3934e-08 | 3.415e-10 | 1.5223e-08 | 1.359e-08 | 7.0194e-10 | 1.5659e-09 | 7.388e-10 | 4.8731e-11 | 88685.265
178708.891 | 1.0876e-08 | 1.398e-08 | 3.4267e-10 | 1.547e-08 | 1.3737e-08 | 7.1704e-10 | 1.5841e-09 | 7.3424e-10 | 4.9281e-11 | 88697.422
178721.063 | 1.0878e-08 | 1.4198e-08 | 3.4512e-10 | 1.5412e-08 | 1.3783e-08 | 7.1491e-10 | 1.6177e-09 | 7.3986e-10 | 4.9405e-11 | 88709.594
178733.234 | 1.1006e-08 | 1.4168e-08 | 3.5046e-10 | 1.5417e-08 | 1.3641e-08 | 7.2131e-10 | 1.6131e-09 | 7.4342e-10 | 4.9726e-11 | 88721.765
178745.391 | 1.1054e-08 | 1.4366e-08 | 3.4743e-10 | 1.5468e-08 | 1.3792e-08 | 7.1909e-10 | 1.6059e-09 | 7.3938e-10 | 4.9386e-11 | 88733.922
178757.563 | 1.1141e-08 | 1.4327e-08 | 3.4545e-10 | 1.5525e-08 | 1.364e-08 | 7.1437e-10 | 1.6002e-09 | 7.3545e-10 | 4.8953e-11 | 88746.094
178769.734 | 1.0893e-08 | 1.4233e-08 | 3.4597e-10 | 1.5361e-08 | 1.3811e-08 | 7.1627e-10 | 1.5992e-09 | 7.463e-10 | 5.0593e-11 | 88758.265
178781.891 | 1.1116e-08 | 1.4359e-08 | 3.5349e-10 | 1.5417e-08 | 1.3795e-08 | 7.2402e-10 | 1.6141e-09 | 7.4479e-10 | 4.9631e-11 | 88770.422
178794.063 | 1.0959e-08 | 1.4241e-08 | 3.4808e-10 | 1.5402e-08 | 1.3772e-08 | 7.2598e-10 | 1.6263e-09 | 7.4117e-10 | 4.977e-11 | 88782.594
178806.234 | 1.1067e-08 | 1.4273e-08 | 3.5225e-10 | 1.5643e-08 | 1.3864e-08 | 7.1848e-10 | 1.6171e-09 | 7.4715e-10 | 4.9861e-11 | 88794.765
178818.406 | 1.097e-08 | 1.4419e-08 | 3.5726e-10 | 1.543e-08 | 1.3799e-08 | 7.2193e-10 | 1.6116e-09 | 7.4409e-10 | 5.0585e-11 | 88806.937
178830.563 | 1.1205e-08 | 1.4231e-08 | 3.5029e-10 | 1.5543e-08 | 1.3816e-08 | 7.1953e-10 | 1.6155e-09 | 7.4694e-10 | 5.04e-11 | 88819.094
178842.734 | 1.1227e-08 | 1.4157e-08 | 3.5056e-10 | 1.5623e-08 | 1.3847e-08 | 7.2654e-10 | 1.627e-09 | 7.499e-10 | 5.0631e-11 | 88831.265
178854.906 | 1.1071e-08 | 1.422e-08 | 3.459e-10 | 1.5253e-08 | 1.3746e-08 | 7.2466e-10 | 1.6233e-09 | 7.4296e-10 | 5.0037e-11 | 88843.437
178867.063 | 1.1016e-08 | 1.4196e-08 | 3.4872e-10 | 1.5442e-08 | 1.3716e-08 | 7.1577e-10 | 1.6193e-09 | 7.4746e-10 | 4.9481e-11 | 88855.594
178879.234 | 1.0906e-08 | 1.4168e-08 | 3.4847e-10 | 1.5573e-08 | 1.3642e-08 | 7.0583e-10 | 1.5918e-09 | 7.3936e-10 | 4.9517e-11 | 88867.765
178891.406 | 1.0932e-08 | 1.419e-08 | 3.4368e-10 | 1.5303e-08 | 1.359e-08 | 7.1624e-10 | 1.6083e-09 | 7.3536e-10 | 4.8925e-11 | 88879.937
178903.563 | 1.089e-08 | 1.4235e-08 | 3.4826e-10 | 1.5569e-08 | 1.3647e-08 | 7.1653e-10 | 1.5924e-09 | 7.3842e-10 | 4.8883e-11 | 88892.094
178915.734 | 1.0955e-08 | 1.4051e-08 | 3.4289e-10 | 1.5364e-08 | 1.3618e-08 | 7.1081e-10 | 1.5946e-09 | 7.3804e-10 | 4.9618e-11 | 88904.265
178927.906 | 1.1065e-08 | 1.4193e-08 | 3.4565e-10 | 1.5305e-08 | 1.3701e-08 | 7.1539e-10 | 1.5773e-09 | 7.444e-10 | 4.8955e-11 | 88916.437
178940.063 | 1.1016e-08 | 1.4054e-08 | 3.4645e-10 | 1.5729e-08 | 1.3688e-08 | 7.23e-10 | 1.5924e-09 | 7.4443e-10 | 4.9532e-11 | 88928.594
178952.234 | 1.0887e-08 | 1.4307e-08 | 3.4604e-10 | 1.5489e-08 | 1.3717e-08 | 7.2938e-10 | 1.6158e-09 | 7.4137e-10 | 4.9927e-11 | 88940.765
178964.406 | 1.0888e-08 | 1.4209e-08 | 3.5244e-10 | 1.5601e-08 | 1.3764e-08 | 7.2176e-10 | 1.6221e-09 | 7.4031e-10 | 4.9989e-11 | 88952.937
178976.563 | 1.0985e-08 | 1.4166e-08 | 3.5261e-10 | 1.561e-08 | 1.3789e-08 | 7.1808e-10 | 1.6203e-09 | 7.5085e-10 | 4.9721e-11 | 88965.094
178988.734 | 1.0983e-08 | 1.4206e-08 | 3.5617e-10 | 1.5492e-08 | 1.376e-08 | 7.2221e-10 | 1.6155e-09 | 7.5229e-10 | 5.0036e-11 | 88977.265
179000.906 | 1.1065e-08 | 1.4152e-08 | 3.5368e-10 | 1.5581e-08 | 1.3938e-08 | 7.2685e-10 | 1.6139e-09 | 7.4755e-10 | 4.9769e-11 | 88989.437
179013.078 | 1.1026e-08 | 1.4357e-08 | 3.5276e-10 | 1.5583e-08 | 1.3751e-08 | 7.3221e-10 | 1.6112e-09 | 7.414e-10 | 4.9429e-11 | 89001.609
179025.234 | 1.1105e-08 | 1.4073e-08 | 3.5128e-10 | 1.5462e-08 | 1.3674e-08 | 7.2084e-10 | 1.604e-09 | 7.3621e-10 | 4.9774e-11 | 89013.765
179037.406 | 1.1139e-08 | 1.4109e-08 | 3.5186e-10 | 1.5333e-08 | 1.3596e-08 | 7.1085e-10 | 1.5926e-09 | 7.3691e-10 | 4.9325e-11 | 89025.937
179049.578 | 1.1002e-08 | 1.411e-08 | 3.5198e-10 | 1.5533e-08 | 1.3797e-08 | 7.2646e-10 | 1.5796e-09 | 7.4436e-10 | 4.9908e-11 | 89038.109
179061.734 | 1.1088e-08 | 1.4177e-08 | 3.5258e-10 | 1.5439e-08 | 1.3821e-08 | 7.1441e-10 | 1.5988e-09 | 7.4068e-10 | 4.984e-11 | 89050.265
179073.906 | 1.0945e-08 | 1.4363e-08 | 3.548e-10 | 1.55e-08 | 1.3918e-08 | 7.2754e-10 | 1.6201e-09 | 7.4435e-10 | 4.9818e-11 | 89062.437
179086.078 | 1.105e-08 | 1.437e-08 | 3.5506e-10 | 1.559e-08 | 1.379e-08 | 7.1426e-10 | 1.6184e-09 | 7.4166e-10 | 5.0499e-11 | 89074.609
179098.234 | 1.0976e-08 | 1.4218e-08 | 3.5598e-10 | 1.5617e-08 | 1.3803e-08 | 7.2332e-10 | 1.6018e-09 | 7.4593e-10 | 5.0538e-11 | 89086.765
179110.406 | 1.1187e-08 | 1.439e-08 | 3.5325e-10 | 1.5644e-08 | 1.3831e-08 | 7.2052e-10 | 1.6185e-09 | 7.4549e-10 | 4.9886e-11 | 89098.937
179122.578 | 1.1013e-08 | 1.4329e-08 | 3.5129e-10 | 1.5663e-08 | 1.3803e-08 | 7.1888e-10 | 1.6197e-09 | 7.455e-10 | 4.9837e-11 | 89111.109
179134.734 | 1.1133e-08 | 1.432e-08 | 3.5465e-10 | 1.5832e-08 | 1.3845e-08 | 7.2919e-10 | 1.6058e-09 | 7.4345e-10 | 5.0408e-11 | 89123.265
179146.906 | 1.0992e-08 | 1.4328e-08 | 3.5639e-10 | 1.5598e-08 | 1.3638e-08 | 7.2067e-10 | 1.608e-09 | 7.4866e-10 | 5.0414e-11 | 89135.437
179159.078 | 1.0994e-08 | 1.424e-08 | 3.5322e-10 | 1.5705e-08 | 1.3864e-08 | 7.2234e-10 | 1.6228e-09 | 7.5021e-10 | 5.0377e-11 | 89147.609
179171.234 | 1.098e-08 | 1.4244e-08 | 3.5411e-10 | 1.5725e-08 | 1.3981e-08 | 7.2282e-10 | 1.6318e-09 | 7.4884e-10 | 5.0611e-11 | 89159.765
179183.406 | 1.1039e-08 | 1.4373e-08 | 3.5171e-10 | 1.5622e-08 | 1.3969e-08 | 7.282e-10 | 1.604e-09 | 7.3529e-10 | 4.9313e-11 | 89171.937
179195.578 | 1.0978e-08 | 1.4243e-08 | 3.6e-10 | 1.5515e-08 | 1.3834e-08 | 7.2429e-10 | 1.6137e-09 | 7.3945e-10 | 4.9876e-11 | 89184.109
179207.75 | 1.1125e-08 | 1.4254e-08 | 3.5271e-10 | 1.5498e-08 | 1.3849e-08 | 7.3552e-10 | 1.6052e-09 | 7.3779e-10 | 5.0248e-11 | 89196.281
179219.906 | 1.108e-08 | 1.4479e-08 | 3.5163e-10 | 1.5409e-08 | 1.3807e-08 | 7.1994e-10 | 1.5867e-09 | 7.3765e-10 | 5.012e-11 | 89208.437
179232.078 | 1.0985e-08 | 1.4229e-08 | 3.5268e-10 | 1.5611e-08 | 1.3896e-08 | 7.2979e-10 | 1.63e-09 | 7.4317e-10 | 4.9827e-11 | 89220.609
179244.25 | 1.1049e-08 | 1.4347e-08 | 3.5652e-10 | 1.565e-08 | 1.3963e-08 | 7.2708e-10 | 1.5926e-09 | 7.4623e-10 | 5.0548e-11 | 89232.781
179256.406 | 1.104e-08 | 1.447e-08 | 3.5453e-10 | 1.5738e-08 | 1.402e-08 | 7.2818e-10 | 1.6087e-09 | 7.5011e-10 | 5.0917e-11 | 89244.937
179268.578 | 1.1184e-08 | 1.4411e-08 | 3.5752e-10 | 1.5716e-08 | 1.3954e-08 | 7.2612e-10 | 1.6109e-09 | 7.3717e-10 | 4.9568e-11 | 89257.109
179280.75 | 1.1138e-08 | 1.4426e-08 | 3.5309e-10 | 1.5511e-08 | 1.39e-08 | 7.2255e-10 | 1.6185e-09 | 7.4344e-10 | 5.0102e-11 | 89269.281
179292.906 | 1.1073e-08 | 1.4427e-08 | 3.5073e-10 | 1.5565e-08 | 1.387e-08 | 7.2572e-10 | 1.6009e-09 | 7.4258e-10 | 4.9584e-11 | 89281.437
179305.078 | 1.0971e-08 | 1.4314e-08 | 3.5332e-10 | 1.561e-08 | 1.3844e-08 | 7.1571e-10 | 1.6134e-09 | 7.3616e-10 | 5.0158e-11 | 89293.609
179317.25 | 1.102e-08 | 1.4219e-08 | 3.521e-10 | 1.5703e-08 | 1.3811e-08 | 7.2169e-10 | 1.625e-09 | 7.4579e-10 | 5.0119e-11 | 89305.781
179329.406 | 1.1043e-08 | 1.4141e-08 | 3.5294e-10 | 1.5698e-08 | 1.3863e-08 | 7.2562e-10 | 1.607e-09 | 7.4663e-10 | 4.9897e-11 | 89317.937
179341.578 | 1.0979e-08 | 1.4054e-08 | 3.5146e-10 | 1.5657e-08 | 1.3768e-08 | 7.2647e-10 | 1.6071e-09 | 7.5255e-10 | 4.9829e-11 | 89330.109
179353.75 | 1.0968e-08 | 1.4313e-08 | 3.5662e-10 | 1.5767e-08 | 1.3759e-08 | 7.1834e-10 | 1.6209e-09 | 7.4646e-10 | 4.9896e-11 | 89342.281
179365.906 | 1.0979e-08 | 1.429e-08 | 3.5519e-10 | 1.5603e-08 | 1.3837e-08 | 7.2715e-10 | 1.6191e-09 | 7.4728e-10 | 5.0132e-11 | 89354.437
179378.078 | 1.0956e-08 | 1.409e-08 | 3.5201e-10 | 1.5573e-08 | 1.3641e-08 | 7.1417e-10 | 1.6172e-09 | 7.4618e-10 | 4.9865e-11 | 89366.609
179390.25 | 1.1045e-08 | 1.4044e-08 | 3.511e-10 | 1.5718e-08 | 1.3923e-08 | 7.2254e-10 | 1.6017e-09 | 7.3816e-10 | 4.9767e-11 | 89378.781
179402.422 | 1.1059e-08 | 1.4053e-08 | 3.574e-10 | 1.5685e-08 | 1.3802e-08 | 7.3081e-10 | 1.6128e-09 | 7.5242e-10 | 4.9611e-11 | 89390.953
179414.578 | 1.1079e-08 | 1.4374e-08 | 3.5508e-10 | 1.5672e-08 | 1.3873e-08 | 7.2971e-10 | 1.6105e-09 | 7.4674e-10 | 5.0205e-11 | 89403.109
179426.75 | 1.1091e-08 | 1.429e-08 | 3.5535e-10 | 1.5614e-08 | 1.3975e-08 | 7.2029e-10 | 1.607e-09 | 7.461e-10 | 4.9792e-11 | 89415.281
179438.922 | 1.1171e-08 | 1.4323e-08 | 3.5448e-10 | 1.5623e-08 | 1.3645e-08 | 7.2732e-10 | 1.5976e-09 | 7.3931e-10 | 4.9561e-11 | 89427.453
179451.078 | 1.1034e-08 | 1.423e-08 | 3.5138e-10 | 1.5568e-08 | 1.3732e-08 | 7.199e-10 | 1.5987e-09 | 7.4491e-10 | 4.9469e-11 | 89439.609
179463.25 | 1.096e-08 | 1.4208e-08 | 3.5141e-10 | 1.5667e-08 | 1.3893e-08 | 7.1995e-10 | 1.5997e-09 | 7.394e-10 | 4.9819e-11 | 89451.781
179475.422 | 1.1052e-08 | 1.4152e-08 | 3.5456e-10 | 1.5471e-08 | 1.3788e-08 | 7.1787e-10 | 1.6008e-09 | 7.3559e-10 | 4.9802e-11 | 89463.953
179487.578 | 1.1e-08 | 1.4202e-08 | 3.456e-10 | 1.5467e-08 | 1.3676e-08 | 7.0979e-10 | 1.6059e-09 | 7.3519e-10 | 4.96e-11 | 89476.109
179499.75 | 1.089e-08 | 1.406e-08 | 3.4662e-10 | 1.5646e-08 | 1.3705e-08 | 7.1121e-10 | 1.6035e-09 | 7.3435e-10 | 4.8888e-11 | 89488.281
179511.922 | 1.0997e-08 | 1.4133e-08 | 3.4192e-10 | 1.537e-08 | 1.3763e-08 | 7.2549e-10 | 1.5977e-09 | 7.3817e-10 | 4.9673e-11 | 89500.453
179524.078 | 1.0964e-08 | 1.3999e-08 | 3.495e-10 | 1.5396e-08 | 1.382e-08 | 7.2363e-10 | 1.6086e-09 | 7.3414e-10 | 4.9382e-11 | 89512.609
179536.25 | 1.1094e-08 | 1.429e-08 | 3.5126e-10 | 1.5333e-08 | 1.3673e-08 | 7.1442e-10 | 1.6102e-09 | 7.3337e-10 | 4.9926e-11 | 89524.781
179548.422 | 1.0881e-08 | 1.4198e-08 | 3.5176e-10 | 1.5444e-08 | 1.3721e-08 | 7.178e-10 | 1.5853e-09 | 7.3618e-10 | 5.056e-11 | 89536.953
179560.594 | 1.1006e-08 | 1.4241e-08 | 3.5325e-10 | 1.5615e-08 | 1.3831e-08 | 7.224e-10 | 1.5994e-09 | 7.4796e-10 | 4.9398e-11 | 89549.125
179572.75 | 1.0923e-08 | 1.4326e-08 | 3.5019e-10 | 1.563e-08 | 1.3661e-08 | 7.2663e-10 | 1.5901e-09 | 7.3884e-10 | 5.0009e-11 | 89561.281
179584.922 | 1.0946e-08 | 1.3998e-08 | 3.4909e-10 | 1.5541e-08 | 1.3841e-08 | 7.1802e-10 | 1.5968e-09 | 7.3861e-10 | 4.9716e-11 | 89573.453
179597.094 | 1.0958e-08 | 1.4363e-08 | 3.4857e-10 | 1.5579e-08 | 1.3762e-08 | 7.2282e-10 | 1.5875e-09 | 7.3502e-10 | 4.9479e-11 | 89585.625
179609.25 | 1.0974e-08 | 1.4093e-08 | 3.4945e-10 | 1.5368e-08 | 1.3786e-08 | 7.228e-10 | 1.5937e-09 | 7.434e-10 | 4.8902e-11 | 89597.781
179621.422 | 1.0888e-08 | 1.4189e-08 | 3.4946e-10 | 1.5331e-08 | 1.3756e-08 | 7.2371e-10 | 1.5882e-09 | 7.3383e-10 | 4.9125e-11 | 89609.953
179633.594 | 1.0962e-08 | 1.4166e-08 | 3.4791e-10 | 1.5372e-08 | 1.3753e-08 | 7.2015e-10 | 1.5909e-09 | 7.3205e-10 | 4.9497e-11 | 89622.125
179645.75 | 1.1106e-08 | 1.414e-08 | 3.4308e-10 | 1.5316e-08 | 1.3509e-08 | 7.0745e-10 | 1.5786e-09 | 7.241e-10 | 4.9606e-11 | 89634.281
179657.922 | 1.0887e-08 | 1.4134e-08 | 3.4663e-10 | 1.5383e-08 | 1.3682e-08 | 7.1983e-10 | 1.605e-09 | 7.2728e-10 | 4.9089e-11 | 89646.453
179670.094 | 1.109e-08 | 1.4102e-08 | 3.4108e-10 | 1.5295e-08 | 1.3691e-08 | 7.1231e-10 | 1.5827e-09 | 7.3549e-10 | 4.9457e-11 | 89658.625
179682.25 | 1.0853e-08 | 1.4111e-08 | 3.4583e-10 | 1.5393e-08 | 1.3699e-08 | 7.1296e-10 | 1.5921e-09 | 7.3532e-10 | 4.9176e-11 | 89670.781
179694.422 | 1.0979e-08 | 1.4312e-08 | 3.4463e-10 | 1.547e-08 | 1.3614e-08 | 7.1574e-10 | 1.5783e-09 | 7.3854e-10 | 4.96e-11 | 89682.953
179706.594 | 1.0921e-08 | 1.4211e-08 | 3.4596e-10 | 1.5302e-08 | 1.3743e-08 | 7.1899e-10 | 1.6073e-09 | 7.3911e-10 | 4.9177e-11 | 89695.125
179718.75 | 1.0989e-08 | 1.4206e-08 | 3.4435e-10 | 1.5181e-08 | 1.3596e-08 | 7.0885e-10 | 1.6086e-09 | 7.312e-10 | 4.9292e-11 | 89707.281
179730.922 | 1.1017e-08 | 1.4101e-08 | 3.4304e-10 | 1.5391e-08 | 1.3702e-08 | 7.1088e-10 | 1.5904e-09 | 7.356e-10 | 5.0267e-11 | 89719.453
179743.094 | 1.0876e-08 | 1.4011e-08 | 3.4372e-10 | 1.5332e-08 | 1.3731e-08 | 7.2022e-10 | 1.596e-09 | 7.404e-10 | 4.8954e-11 | 89731.625
179755.266 | 1.0889e-08 | 1.4158e-08 | 3.4626e-10 | 1.55e-08 | 1.3908e-08 | 7.1799e-10 | 1.6039e-09 | 7.4092e-10 | 5.0515e-11 | 89743.797
179767.422 | 1.088e-08 | 1.4257e-08 | 3.5329e-10 | 1.5503e-08 | 1.3602e-08 | 7.1852e-10 | 1.5946e-09 | 7.3082e-10 | 4.9497e-11 | 89755.953
179779.594 | 1.1065e-08 | 1.426e-08 | 3.5478e-10 | 1.5504e-08 | 1.3849e-08 | 7.2115e-10 | 1.5938e-09 | 7.3691e-10 | 4.947e-11 | 89768.125
179791.766 | 1.0918e-08 | 1.4329e-08 | 3.4484e-10 | 1.5522e-08 | 1.3924e-08 | 7.1009e-10 | 1.5979e-09 | 7.3318e-10 | 4.9073e-11 | 89780.297
179803.922 | 1.0961e-08 | 1.4333e-08 | 3.5057e-10 | 1.5583e-08 | 1.3816e-08 | 7.1525e-10 | 1.5825e-09 | 7.3992e-10 | 4.9564e-11 | 89792.453
179816.094 | 1.0996e-08 | 1.4414e-08 | 3.511e-10 | 1.5386e-08 | 1.3697e-08 | 7.1979e-10 | 1.6022e-09 | 7.4563e-10 | 4.9277e-11 | 89804.625
179828.266 | 1.0834e-08 | 1.4197e-08 | 3.5156e-10 | 1.5274e-08 | 1.3793e-08 | 7.2219e-10 | 1.5852e-09 | 7.4616e-10 | 4.9157e-11 | 89816.797
179840.422 | 1.1022e-08 | 1.408e-08 | 3.5397e-10 | 1.5537e-08 | 1.3702e-08 | 7.2206e-10 | 1.6038e-09 | 7.41e-10 | 4.9593e-11 | 89828.953
179852.594 | 1.0845e-08 | 1.4167e-08 | 3.5017e-10 | 1.5318e-08 | 1.3439e-08 | 7.1571e-10 | 1.6034e-09 | 7.3771e-10 | 4.9854e-11 | 89841.125
179864.766 | 1.0813e-08 | 1.4022e-08 | 3.4738e-10 | 1.532e-08 | 1.3598e-08 | 7.0877e-10 | 1.5941e-09 | 7.3997e-10 | 4.8892e-11 | 89853.297
179876.922 | 1.096e-08 | 1.4039e-08 | 3.4435e-10 | 1.5506e-08 | 1.35e-08 | 7.1129e-10 | 1.5996e-09 | 7.3016e-10 | 4.9007e-11 | 89865.453
179889.094 | 1.0807e-08 | 1.3937e-08 | 3.4055e-10 | 1.5232e-08 | 1.3525e-08 | 7.0775e-10 | 1.5626e-09 | 7.2757e-10 | 4.827e-11 | 89877.625
179901.266 | 1.082e-08 | 1.4187e-08 | 3.4455e-10 | 1.5332e-08 | 1.3687e-08 | 7.1225e-10 | 1.5732e-09 | 7.2948e-10 | 4.8903e-11 | 89889.797
179913.422 | 1.0818e-08 | 1.3941e-08 | 3.4251e-10 | 1.5355e-08 | 1.3457e-08 | 7.1618e-10 | 1.5996e-09 | 7.3154e-10 | 4.8253e-11 | 89901.953
179925.594 | 1.0896e-08 | 1.3956e-08 | 3.4627e-10 | 1.537e-08 | 1.3543e-08 | 7.0599e-10 | 1.5949e-09 | 7.4186e-10 | 4.9254e-11 | 89914.125
179937.766 | 1.0787e-08 | 1.4026e-08 | 3.4298e-10 | 1.5436e-08 | 1.3711e-08 | 7.2197e-10 | 1.5764e-09 | 7.3358e-10 | 4.8996e-11 | 89926.297
179949.938 | 1.0872e-08 | 1.4093e-08 | 3.4589e-10 | 1.5288e-08 | 1.3845e-08 | 7.0998e-10 | 1.578e-09 | 7.3012e-10 | 4.9111e-11 | 89938.469
179962.094 | 1.0909e-08 | 1.41e-08 | 3.4605e-10 | 1.5336e-08 | 1.3615e-08 | 7.2288e-10 | 1.5965e-09 | 7.3846e-10 | 4.9071e-11 | 89950.625
179974.266 | 1.0865e-08 | 1.4094e-08 | 3.4709e-10 | 1.538e-08 | 1.364e-08 | 7.1534e-10 | 1.6152e-09 | 7.3168e-10 | 4.9125e-11 | 89962.797
179986.438 | 1.0981e-08 | 1.4142e-08 | 3.4598e-10 | 1.5408e-08 | 1.3616e-08 | 7.1295e-10 | 1.5978e-09 | 7.3538e-10 | 4.8694e-11 | 89974.969
179998.594 | 1.0855e-08 | 1.406e-08 | 3.4792e-10 | 1.5441e-08 | 1.3708e-08 | 7.1836e-10 | 1.6076e-09 | 7.4621e-10 | 4.9704e-11 | 89987.125
180010.766 | 1.0771e-08 | 1.4221e-08 | 3.4782e-10 | 1.5565e-08 | 1.3658e-08 | 7.1534e-10 | 1.6007e-09 | 7.4183e-10 | 4.9015e-11 | 89999.297
180022.938 | 1.0984e-08 | 1.4176e-08 | 3.4889e-10 | 1.5656e-08 | 1.3628e-08 | 7.1438e-10 | 1.6101e-09 | 7.3911e-10 | 4.9278e-11 | 90011.469
180035.094 | 1.0864e-08 | 1.4231e-08 | 3.5103e-10 | 1.5478e-08 | 1.3541e-08 | 7.1322e-10 | 1.5829e-09 | 7.3699e-10 | 4.8787e-11 | 90023.625
180047.266 | 1.081e-08 | 1.4055e-08 | 3.4554e-10 | 1.5324e-08 | 1.3627e-08 | 7.1663e-10 | 1.6044e-09 | 7.3526e-10 | 4.957e-11 | 90035.797
180059.438 | 1.0809e-08 | 1.3907e-08 | 3.4198e-10 | 1.5468e-08 | 1.369e-08 | 7.2147e-10 | 1.5882e-09 | 7.3872e-10 | 4.9843e-11 | 90047.969
180071.594 | 1.0839e-08 | 1.4042e-08 | 3.501e-10 | 1.544e-08 | 1.3533e-08 | 7.1684e-10 | 1.5897e-09 | 7.3676e-10 | 5.0397e-11 | 90060.125
180083.766 | 1.0856e-08 | 1.4096e-08 | 3.4538e-10 | 1.5405e-08 | 1.3618e-08 | 7.144e-10 | 1.6011e-09 | 7.364e-10 | 4.9264e-11 | 90072.297
180095.938 | 1.0951e-08 | 1.4105e-08 | 3.4802e-10 | 1.5547e-08 | 1.3836e-08 | 7.2151e-10 | 1.6105e-09 | 7.406e-10 | 4.9256e-11 | 90084.469
180108.094 | 1.0812e-08 | 1.4255e-08 | 3.5299e-10 | 1.5406e-08 | 1.3653e-08 | 7.1803e-10 | 1.5913e-09 | 7.2408e-10 | 4.9017e-11 | 90096.625
180120.266 | 1.0797e-08 | 1.408e-08 | 3.4659e-10 | 1.5327e-08 | 1.3714e-08 | 7.1224e-10 | 1.5826e-09 | 7.3462e-10 | 4.8733e-11 | 90108.797
180132.438 | 1.0817e-08 | 1.3842e-08 | 3.4589e-10 | 1.5241e-08 | 1.3552e-08 | 7.1307e-10 | 1.5721e-09 | 7.3784e-10 | 4.9241e-11 | 90120.969
180144.609 | 1.0769e-08 | 1.3894e-08 | 3.4537e-10 | 1.5372e-08 | 1.3553e-08 | 7.1415e-10 | 1.573e-09 | 7.2605e-10 | 4.8805e-11 | 90133.14
180156.766 | 1.0946e-08 | 1.3942e-08 | 3.4449e-10 | 1.5522e-08 | 1.3492e-08 | 7.1182e-10 | 1.571e-09 | 7.2562e-10 | 4.9113e-11 | 90145.297
180168.938 | 1.0847e-08 | 1.4002e-08 | 3.4507e-10 | 1.52e-08 | 1.3715e-08 | 7.0908e-10 | 1.5823e-09 | 7.3404e-10 | 4.9007e-11 | 90157.469
180181.109 | 1.0769e-08 | 1.4011e-08 | 3.4198e-10 | 1.534e-08 | 1.371e-08 | 7.1021e-10 | 1.5775e-09 | 7.3477e-10 | 4.913e-11 | 90169.64
180193.266 | 1.0866e-08 | 1.4002e-08 | 3.4325e-10 | 1.5435e-08 | 1.3804e-08 | 7.12e-10 | 1.5906e-09 | 7.3457e-10 | 4.8752e-11 | 90181.797
180205.438 | 1.0861e-08 | 1.4114e-08 | 3.4295e-10 | 1.5269e-08 | 1.3546e-08 | 7.2125e-10 | 1.578e-09 | 7.2263e-10 | 4.8179e-11 | 90193.969
180217.609 | 1.0834e-08 | 1.3975e-08 | 3.437e-10 | 1.522e-08 | 1.3515e-08 | 7.1126e-10 | 1.5591e-09 | 7.2272e-10 | 4.8992e-11 | 90206.14
180229.766 | 1.0828e-08 | 1.3774e-08 | 3.4586e-10 | 1.5335e-08 | 1.3634e-08 | 7.0874e-10 | 1.5849e-09 | 7.274e-10 | 4.9163e-11 | 90218.297
180241.938 | 1.0814e-08 | 1.3976e-08 | 3.46e-10 | 1.5256e-08 | 1.3619e-08 | 7.195e-10 | 1.579e-09 | 7.317e-10 | 4.9009e-11 | 90230.469
180254.109 | 1.0832e-08 | 1.4012e-08 | 3.4458e-10 | 1.5126e-08 | 1.3523e-08 | 7.2656e-10 | 1.5819e-09 | 7.3751e-10 | 4.8714e-11 | 90242.64
180266.266 | 1.0841e-08 | 1.3832e-08 | 3.4164e-10 | 1.5331e-08 | 1.3544e-08 | 7.1373e-10 | 1.5738e-09 | 7.2253e-10 | 4.8386e-11 | 90254.797
180278.438 | 1.0948e-08 | 1.403e-08 | 3.4499e-10 | 1.4999e-08 | 1.3679e-08 | 7.176e-10 | 1.584e-09 | 7.2441e-10 | 4.8774e-11 | 90266.969
180290.609 | 1.0835e-08 | 1.3963e-08 | 3.4415e-10 | 1.52e-08 | 1.3635e-08 | 7.1349e-10 | 1.5953e-09 | 7.2892e-10 | 4.866e-11 | 90279.14
180302.766 | 1.0932e-08 | 1.4009e-08 | 3.4621e-10 | 1.531e-08 | 1.3776e-08 | 7.1009e-10 | 1.594e-09 | 7.314e-10 | 4.8617e-11 | 90291.297
180314.938 | 1.0917e-08 | 1.4074e-08 | 3.498e-10 | 1.5263e-08 | 1.3758e-08 | 7.1966e-10 | 1.5796e-09 | 7.4022e-10 | 4.9174e-11 | 90303.469
180327.109 | 1.0811e-08 | 1.3978e-08 | 3.4341e-10 | 1.5192e-08 | 1.365e-08 | 7.1278e-10 | 1.5887e-09 | 7.2322e-10 | 4.9318e-11 | 90315.64
180339.281 | 1.0917e-08 | 1.4112e-08 | 3.4793e-10 | 1.5243e-08 | 1.362e-08 | 7.128e-10 | 1.5699e-09 | 7.2568e-10 | 4.9014e-11 | 90327.812
180351.438 | 1.1052e-08 | 1.4125e-08 | 3.4698e-10 | 1.5226e-08 | 1.3544e-08 | 7.0368e-10 | 1.5911e-09 | 7.2447e-10 | 4.908e-11 | 90339.969
180363.609 | 1.0889e-08 | 1.4076e-08 | 3.4285e-10 | 1.519e-08 | 1.3478e-08 | 7.1587e-10 | 1.5685e-09 | 7.187e-10 | 4.8823e-11 | 90352.14
180375.781 | 1.0906e-08 | 1.4096e-08 | 3.4109e-10 | 1.5135e-08 | 1.3577e-08 | 7.0371e-10 | 1.5759e-09 | 7.3454e-10 | 4.8829e-11 | 90364.312
180387.938 | 1.0783e-08 | 1.4117e-08 | 3.4399e-10 | 1.5235e-08 | 1.3506e-08 | 7.1321e-10 | 1.5713e-09 | 7.3342e-10 | 4.905e-11 | 90376.469
180400.109 | 1.0884e-08 | 1.4132e-08 | 3.4308e-10 | 1.5261e-08 | 1.3669e-08 | 7.1721e-10 | 1.5942e-09 | 7.2987e-10 | 4.9088e-11 | 90388.64
180412.281 | 1.0821e-08 | 1.3954e-08 | 3.4422e-10 | 1.5371e-08 | 1.3573e-08 | 7.0908e-10 | 1.5998e-09 | 7.2724e-10 | 4.8785e-11 | 90400.812
180424.438 | 1.0917e-08 | 1.388e-08 | 3.4286e-10 | 1.5316e-08 | 1.3577e-08 | 7.0972e-10 | 1.5645e-09 | 7.2665e-10 | 4.847e-11 | 90412.969
180436.609 | 1.0847e-08 | 1.3882e-08 | 3.4367e-10 | 1.5286e-08 | 1.3616e-08 | 7.0956e-10 | 1.5783e-09 | 7.2004e-10 | 4.8101e-11 | 90425.14
180448.781 | 1.083e-08 | 1.3783e-08 | 3.3819e-10 | 1.5259e-08 | 1.3444e-08 | 7.1042e-10 | 1.5667e-09 | 7.3186e-10 | 4.8631e-11 | 90437.312
180460.938 | 1.0829e-08 | 1.3808e-08 | 3.3707e-10 | 1.5115e-08 | 1.3684e-08 | 7.1011e-10 | 1.5832e-09 | 7.1745e-10 | 4.8383e-11 | 90449.469
180473.109 | 1.0821e-08 | 1.3802e-08 | 3.4443e-10 | 1.5108e-08 | 1.3536e-08 | 7.0297e-10 | 1.5746e-09 | 7.3207e-10 | 4.8482e-11 | 90461.64
180485.281 | 1.0856e-08 | 1.4077e-08 | 3.3989e-10 | 1.5271e-08 | 1.3675e-08 | 7.0987e-10 | 1.5716e-09 | 7.2983e-10 | 4.899e-11 | 90473.812
180497.438 | 1.0728e-08 | 1.3893e-08 | 3.4109e-10 | 1.5217e-08 | 1.3591e-08 | 6.9331e-10 | 1.5682e-09 | 7.1798e-10 | 4.8917e-11 | 90485.969
180509.609 | 1.0792e-08 | 1.3896e-08 | 3.3964e-10 | 1.5269e-08 | 1.3668e-08 | 7.0504e-10 | 1.5695e-09 | 7.138e-10 | 4.9454e-11 | 90498.14
180521.781 | 1.0925e-08 | 1.3855e-08 | 3.4403e-10 | 1.5219e-08 | 1.3481e-08 | 7.1341e-10 | 1.5737e-09 | 7.2707e-10 | 4.8278e-11 | 90510.312
180533.953 | 1.0776e-08 | 1.4145e-08 | 3.4081e-10 | 1.5229e-08 | 1.3437e-08 | 7.0886e-10 | 1.5801e-09 | 7.2848e-10 | 4.9071e-11 | 90522.484
180546.109 | 1.0774e-08 | 1.3926e-08 | 3.3905e-10 | 1.5017e-08 | 1.3525e-08 | 7.0719e-10 | 1.559e-09 | 7.2154e-10 | 4.8473e-11 | 90534.64
180558.281 | 1.0777e-08 | 1.387e-08 | 3.4515e-10 | 1.5031e-08 | 1.3754e-08 | 7.0575e-10 | 1.5849e-09 | 7.2645e-10 | 4.8337e-11 | 90546.812
180570.453 | 1.0814e-08 | 1.3977e-08 | 3.3802e-10 | 1.511e-08 | 1.3546e-08 | 7.0046e-10 | 1.5691e-09 | 7.307e-10 | 4.8173e-11 | 90558.984
180582.609 | 1.0808e-08 | 1.3837e-08 | 3.363e-10 | 1.51e-08 | 1.3422e-08 | 7.1237e-10 | 1.574e-09 | 7.1714e-10 | 4.849e-11 | 90571.14
180594.781 | 1.0816e-08 | 1.391e-08 | 3.3364e-10 | 1.5117e-08 | 1.357e-08 | 7.0288e-10 | 1.5607e-09 | 7.1902e-10 | 4.8299e-11 | 90583.312
180606.953 | 1.0619e-08 | 1.3899e-08 | 3.3746e-10 | 1.5265e-08 | 1.3591e-08 | 7.0206e-10 | 1.5673e-09 | 7.2394e-10 | 4.92e-11 | 90595.484
180619.109 | 1.0752e-08 | 1.4035e-08 | 3.4083e-10 | 1.5138e-08 | 1.3461e-08 | 7.0833e-10 | 1.5912e-09 | 7.2868e-10 | 4.8405e-11 | 90607.64
180631.281 | 1.0875e-08 | 1.3909e-08 | 3.3908e-10 | 1.5333e-08 | 1.3478e-08 | 7.0994e-10 | 1.5701e-09 | 7.2621e-10 | 4.8651e-11 | 90619.812
180643.453 | 1.0865e-08 | 1.4012e-08 | 3.4118e-10 | 1.5283e-08 | 1.3542e-08 | 7.0824e-10 | 1.5829e-09 | 7.2603e-10 | 4.947e-11 | 90631.984
180655.609 | 1.0802e-08 | 1.4011e-08 | 3.4547e-10 | 1.535e-08 | 1.346e-08 | 7.0949e-10 | 1.5704e-09 | 7.2321e-10 | 4.8418e-11 | 90644.14
180667.781 | 1.0729e-08 | 1.397e-08 | 3.4066e-10 | 1.5206e-08 | 1.3466e-08 | 7.0702e-10 | 1.5656e-09 | 7.2128e-10 | 4.8933e-11 | 90656.312
180679.953 | 1.0717e-08 | 1.397e-08 | 3.3897e-10 | 1.5221e-08 | 1.3482e-08 | 7.114e-10 | 1.5635e-09 | 7.2671e-10 | 4.8277e-11 | 90668.484
180692.109 | 1.0846e-08 | 1.3899e-08 | 3.388e-10 | 1.5463e-08 | 1.3412e-08 | 7.0836e-10 | 1.5583e-09 | 7.1738e-10 | 4.7602e-11 | 90680.64
180704.281 | 1.0692e-08 | 1.3811e-08 | 3.3646e-10 | 1.5019e-08 | 1.3531e-08 | 6.9833e-10 | 1.556e-09 | 7.1498e-10 | 4.8105e-11 | 90692.812
180716.453 | 1.0627e-08 | 1.3844e-08 | 3.3525e-10 | 1.5041e-08 | 1.3415e-08 | 7.0457e-10 | 1.5747e-09 | 7.2089e-10 | 4.8693e-11 | 90704.984
180728.625 | 1.0674e-08 | 1.3709e-08 | 3.3599e-10 | 1.5061e-08 | 1.3532e-08 | 7.0819e-10 | 1.5562e-09 | 7.2168e-10 | 4.8289e-11 | 90717.156
180740.781 | 1.0704e-08 | 1.3947e-08 | 3.393e-10 | 1.5173e-08 | 1.3335e-08 | 7.1204e-10 | 1.5639e-09 | 7.2562e-10 | 4.8098e-11 | 90729.312
180752.953 | 1.0856e-08 | 1.4031e-08 | 3.4257e-10 | 1.516e-08 | 1.3574e-08 | 6.9495e-10 | 1.5671e-09 | 7.2516e-10 | 4.8463e-11 | 90741.484
180765.125 | 1.0816e-08 | 1.3927e-08 | 3.4272e-10 | 1.5119e-08 | 1.3574e-08 | 7.1528e-10 | 1.5745e-09 | 7.2841e-10 | 4.8192e-11 | 90753.656
180777.281 | 1.0806e-08 | 1.393e-08 | 3.4145e-10 | 1.5253e-08 | 1.3711e-08 | 7.0951e-10 | 1.5895e-09 | 7.3074e-10 | 4.9118e-11 | 90765.812
180789.453 | 1.0861e-08 | 1.4189e-08 | 3.4502e-10 | 1.532e-08 | 1.362e-08 | 7.1853e-10 | 1.5984e-09 | 7.3561e-10 | 4.8422e-11 | 90777.984
180801.625 | 1.0737e-08 | 1.4081e-08 | 3.4485e-10 | 1.5434e-08 | 1.3632e-08 | 7.108e-10 | 1.591e-09 | 7.3118e-10 | 4.8859e-11 | 90790.156
180813.781 | 1.0879e-08 | 1.4086e-08 | 3.505e-10 | 1.5556e-08 | 1.357e-08 | 7.0606e-10 | 1.5981e-09 | 7.3381e-10 | 4.9055e-11 | 90802.312
180825.953 | 1.0793e-08 | 1.4075e-08 | 3.4585e-10 | 1.54e-08 | 1.3549e-08 | 7.1049e-10 | 1.6001e-09 | 7.3731e-10 | 4.8977e-11 | 90814.484
180838.125 | 1.0899e-08 | 1.408e-08 | 3.4599e-10 | 1.535e-08 | 1.3539e-08 | 7.0651e-10 | 1.5716e-09 | 7.3425e-10 | 4.7808e-11 | 90826.656
180850.281 | 1.0715e-08 | 1.3845e-08 | 3.4123e-10 | 1.5226e-08 | 1.333e-08 | 7.1561e-10 | 1.5779e-09 | 7.1192e-10 | 4.8892e-11 | 90838.812
180862.453 | 1.0863e-08 | 1.3806e-08 | 3.3937e-10 | 1.5072e-08 | 1.34e-08 | 7.0943e-10 | 1.5668e-09 | 7.1681e-10 | 4.8227e-11 | 90850.984
180874.625 | 1.0719e-08 | 1.3959e-08 | 3.3774e-10 | 1.521e-08 | 1.3643e-08 | 7.0982e-10 | 1.5604e-09 | 7.2023e-10 | 4.8789e-11 | 90863.156
180886.781 | 1.0698e-08 | 1.3922e-08 | 3.4366e-10 | 1.5207e-08 | 1.3528e-08 | 7.1419e-10 | 1.5758e-09 | 7.294e-10 | 4.8686e-11 | 90875.312
180898.953 | 1.0761e-08 | 1.3946e-08 | 3.4372e-10 | 1.5243e-08 | 1.3518e-08 | 7.1169e-10 | 1.5808e-09 | 7.2181e-10 | 4.964e-11 | 90887.484
180911.125 | 1.0874e-08 | 1.3913e-08 | 3.4549e-10 | 1.5436e-08 | 1.3426e-08 | 7.0749e-10 | 1.5744e-09 | 7.2467e-10 | 4.8603e-11 | 90899.656
180923.297 | 1.0754e-08 | 1.3883e-08 | 3.4524e-10 | 1.5483e-08 | 1.3571e-08 | 7.0863e-10 | 1.5774e-09 | 7.2762e-10 | 4.9215e-11 | 90911.828
180935.453 | 1.0734e-08 | 1.4158e-08 | 3.4728e-10 | 1.5368e-08 | 1.3667e-08 | 7.146e-10 | 1.5829e-09 | 7.3334e-10 | 4.859e-11 | 90923.984
180947.625 | 1.0833e-08 | 1.3992e-08 | 3.4979e-10 | 1.5271e-08 | 1.359e-08 | 7.1e-10 | 1.5884e-09 | 7.3542e-10 | 4.9224e-11 | 90936.156
180959.797 | 1.0818e-08 | 1.3833e-08 | 3.4652e-10 | 1.5374e-08 | 1.3636e-08 | 7.0938e-10 | 1.5814e-09 | 7.2872e-10 | 4.8711e-11 | 90948.328
180971.953 | 1.0806e-08 | 1.4032e-08 | 3.4553e-10 | 1.5362e-08 | 1.3425e-08 | 7.074e-10 | 1.5857e-09 | 7.2272e-10 | 4.8498e-11 | 90960.484
180984.125 | 1.0727e-08 | 1.3947e-08 | 3.4078e-10 | 1.5283e-08 | 1.3549e-08 | 7.1028e-10 | 1.5805e-09 | 7.2637e-10 | 4.8626e-11 | 90972.656
180996.297 | 1.0668e-08 | 1.3894e-08 | 3.3904e-10 | 1.5259e-08 | 1.3378e-08 | 6.9877e-10 | 1.5726e-09 | 7.288e-10 | 4.8922e-11 | 90984.828
181008.453 | 1.0756e-08 | 1.3896e-08 | 3.4168e-10 | 1.536e-08 | 1.3676e-08 | 7.1347e-10 | 1.5696e-09 | 7.281e-10 | 4.9229e-11 | 90996.984
181020.625 | 1.0865e-08 | 1.3752e-08 | 3.4747e-10 | 1.5235e-08 | 1.3395e-08 | 7.0373e-10 | 1.5704e-09 | 7.3057e-10 | 4.8395e-11 | 91009.156
181032.797 | 1.1002e-08 | 1.3885e-08 | 3.4128e-10 | 1.5128e-08 | 1.3321e-08 | 7.0401e-10 | 1.5766e-09 | 7.2716e-10 | 4.8201e-11 | 91021.328
181044.953 | 1.0664e-08 | 1.3887e-08 | 3.4103e-10 | 1.5244e-08 | 1.3532e-08 | 7.0552e-10 | 1.5705e-09 | 7.2477e-10 | 4.8957e-11 | 91033.484
181057.125 | 1.0717e-08 | 1.3899e-08 | 3.4401e-10 | 1.5254e-08 | 1.3475e-08 | 7.1374e-10 | 1.5895e-09 | 7.2843e-10 | 4.808e-11 | 91045.656
181069.297 | 1.0802e-08 | 1.3798e-08 | 3.3631e-10 | 1.5274e-08 | 1.3389e-08 | 7.057e-10 | 1.5727e-09 | 7.2569e-10 | 4.7979e-11 | 91057.828
181081.469 | 1.0793e-08 | 1.381e-08 | 3.3563e-10 | 1.5147e-08 | 1.3474e-08 | 6.9614e-10 | 1.5588e-09 | 7.1543e-10 | 4.7429e-11 | 91070
181093.625 | 1.0711e-08 | 1.3724e-08 | 3.392e-10 | 1.493e-08 | 1.3453e-08 | 7.0475e-10 | 1.5678e-09 | 7.2008e-10 | 4.8483e-11 | 91082.156
181105.797 | 1.0799e-08 | 1.3721e-08 | 3.3655e-10 | 1.5034e-08 | 1.3273e-08 | 6.992e-10 | 1.5533e-09 | 7.176e-10 | 4.8027e-11 | 91094.328
181117.969 | 1.0761e-08 | 1.3568e-08 | 3.3286e-10 | 1.4984e-08 | 1.3351e-08 | 6.9928e-10 | 1.5502e-09 | 7.0882e-10 | 4.835e-11 | 91106.5
181130.125 | 1.0711e-08 | 1.3703e-08 | 3.3504e-10 | 1.5052e-08 | 1.3398e-08 | 6.9319e-10 | 1.5432e-09 | 7.071e-10 | 4.848e-11 | 91118.656
181142.297 | 1.0714e-08 | 1.3636e-08 | 3.3487e-10 | 1.5171e-08 | 1.3356e-08 | 6.9559e-10 | 1.5574e-09 | 7.1783e-10 | 4.7782e-11 | 91130.828
181154.469 | 1.0769e-08 | 1.3797e-08 | 3.3818e-10 | 1.5123e-08 | 1.3367e-08 | 7.1417e-10 | 1.5754e-09 | 7.2335e-10 | 4.881e-11 | 91143
181166.625 | 1.074e-08 | 1.3869e-08 | 3.4159e-10 | 1.5159e-08 | 1.358e-08 | 7.0612e-10 | 1.5623e-09 | 7.1996e-10 | 4.8464e-11 | 91155.156
181178.797 | 1.0779e-08 | 1.3833e-08 | 3.3683e-10 | 1.5068e-08 | 1.3493e-08 | 7.0523e-10 | 1.5724e-09 | 7.2128e-10 | 4.8135e-11 | 91167.328
181190.969 | 1.0746e-08 | 1.3968e-08 | 3.4051e-10 | 1.5084e-08 | 1.3498e-08 | 7.1033e-10 | 1.5659e-09 | 7.1991e-10 | 4.8401e-11 | 91179.5
181203.125 | 1.0817e-08 | 1.3719e-08 | 3.3466e-10 | 1.5056e-08 | 1.3368e-08 | 7.1169e-10 | 1.565e-09 | 7.207e-10 | 4.8015e-11 | 91191.656
181215.297 | 1.0781e-08 | 1.3869e-08 | 3.3966e-10 | 1.5108e-08 | 1.3425e-08 | 7.0862e-10 | 1.5564e-09 | 7.2277e-10 | 4.8437e-11 | 91203.828
181227.469 | 1.0835e-08 | 1.3911e-08 | 3.3968e-10 | 1.5135e-08 | 1.3462e-08 | 7.0257e-10 | 1.5633e-09 | 7.2632e-10 | 4.9069e-11 | 91216
181239.625 | 1.0845e-08 | 1.3956e-08 | 3.4239e-10 | 1.5046e-08 | 1.3688e-08 | 7.0662e-10 | 1.5792e-09 | 7.2379e-10 | 4.8909e-11 | 91228.156
181251.797 | 1.0806e-08 | 1.4064e-08 | 3.3977e-10 | 1.534e-08 | 1.3656e-08 | 7.0755e-10 | 1.5883e-09 | 7.2132e-10 | 4.9056e-11 | 91240.328
181263.969 | 1.0734e-08 | 1.3979e-08 | 3.4992e-10 | 1.5186e-08 | 1.3509e-08 | 7.0625e-10 | 1.5871e-09 | 7.3285e-10 | 4.9155e-11 | 91252.5
181276.141 | 1.0862e-08 | 1.3901e-08 | 3.3977e-10 | 1.5132e-08 | 1.3422e-08 | 7.0928e-10 | 1.5495e-09 | 7.1979e-10 | 4.8093e-11 | 91264.672
181288.297 | 1.084e-08 | 1.3662e-08 | 3.355e-10 | 1.5038e-08 | 1.3381e-08 | 7.0254e-10 | 1.5699e-09 | 7.2258e-10 | 4.7983e-11 | 91276.828
181300.469 | 1.0689e-08 | 1.3679e-08 | 3.3597e-10 | 1.4969e-08 | 1.3491e-08 | 6.9482e-10 | 1.5703e-09 | 7.1818e-10 | 4.7862e-11 | 91289
181312.641 | 1.0822e-08 | 1.3926e-08 | 3.3426e-10 | 1.5001e-08 | 1.3542e-08 | 7.0332e-10 | 1.5619e-09 | 7.1737e-10 | 4.8417e-11 | 91301.172
181324.797 | 1.0752e-08 | 1.3902e-08 | 3.3488e-10 | 1.5096e-08 | 1.3559e-08 | 7.0669e-10 | 1.5635e-09 | 7.2217e-10 | 4.8385e-11 | 91313.328
181336.969 | 1.0894e-08 | 1.3994e-08 | 3.3846e-10 | 1.5172e-08 | 1.3532e-08 | 7.1109e-10 | 1.5561e-09 | 7.2027e-10 | 4.8148e-11 | 91325.5
181349.141 | 1.0779e-08 | 1.3859e-08 | 3.3702e-10 | 1.5093e-08 | 1.3462e-08 | 7.057e-10 | 1.5714e-09 | 7.2092e-10 | 4.8533e-11 | 91337.672
181361.297 | 1.0765e-08 | 1.3937e-08 | 3.3833e-10 | 1.5276e-08 | 1.3419e-08 | 7.0491e-10 | 1.5666e-09 | 7.2739e-10 | 4.8235e-11 | 91349.828
181373.469 | 1.0844e-08 | 1.399e-08 | 3.3879e-10 | 1.5402e-08 | 1.3616e-08 | 7.0956e-10 | 1.5843e-09 | 7.3911e-10 | 4.8843e-11 | 91362
181385.641 | 1.0911e-08 | 1.4136e-08 | 3.4306e-10 | 1.5179e-08 | 1.3572e-08 | 7.1532e-10 | 1.5575e-09 | 7.2944e-10 | 4.8801e-11 | 91374.172
181397.797 | 1.077e-08 | 1.4038e-08 | 3.3982e-10 | 1.5054e-08 | 1.3509e-08 | 7.0219e-10 | 1.5756e-09 | 7.216e-10 | 4.7589e-11 | 91386.328
181409.969 | 1.0646e-08 | 1.3953e-08 | 3.373e-10 | 1.5005e-08 | 1.3449e-08 | 7.0898e-10 | 1.5608e-09 | 7.195e-10 | 4.8368e-11 | 91398.5
181422.141 | 1.0765e-08 | 1.3831e-08 | 3.3625e-10 | 1.5068e-08 | 1.3467e-08 | 7.0427e-10 | 1.5568e-09 | 7.0602e-10 | 4.7715e-11 | 91410.672
181434.297 | 1.0702e-08 | 1.3692e-08 | 3.3366e-10 | 1.4977e-08 | 1.3403e-08 | 6.998e-10 | 1.534e-09 | 7.1095e-10 | 4.7718e-11 | 91422.828
181446.469 | 1.0757e-08 | 1.3737e-08 | 3.3368e-10 | 1.4873e-08 | 1.3249e-08 | 7.0139e-10 | 1.5597e-09 | 7.1336e-10 | 4.7919e-11 | 91435
181458.641 | 1.0909e-08 | 1.3646e-08 | 3.3116e-10 | 1.5018e-08 | 1.3408e-08 | 7.0264e-10 | 1.5574e-09 | 7.1475e-10 | 4.7918e-11 | 91447.172
181470.813 | 1.0771e-08 | 1.3719e-08 | 3.3501e-10 | 1.4901e-08 | 1.3464e-08 | 7.0465e-10 | 1.5596e-09 | 7.1748e-10 | 4.736e-11 | 91459.344
181482.969 | 1.0918e-08 | 1.3972e-08 | 3.3578e-10 | 1.508e-08 | 1.3344e-08 | 7.0444e-10 | 1.5645e-09 | 7.2159e-10 | 4.8283e-11 | 91471.5
181495.141 | 1.0786e-08 | 1.4022e-08 | 3.3574e-10 | 1.5077e-08 | 1.3622e-08 | 7.1856e-10 | 1.5686e-09 | 7.2553e-10 | 4.8062e-11 | 91483.672
181507.313 | 1.0777e-08 | 1.3955e-08 | 3.3962e-10 | 1.5137e-08 | 1.3535e-08 | 7.0828e-10 | 1.5788e-09 | 7.2394e-10 | 4.847e-11 | 91495.844
181519.469 | 1.0817e-08 | 1.3994e-08 | 3.43e-10 | 1.5131e-08 | 1.3477e-08 | 7.0358e-10 | 1.5794e-09 | 7.1882e-10 | 4.8711e-11 | 91508
181531.641 | 1.0883e-08 | 1.4112e-08 | 3.379e-10 | 1.5231e-08 | 1.3518e-08 | 7.0807e-10 | 1.5663e-09 | 7.2199e-10 | 4.8641e-11 | 91520.172
181543.813 | 1.0795e-08 | 1.3927e-08 | 3.3709e-10 | 1.5135e-08 | 1.3435e-08 | 6.97e-10 | 1.5585e-09 | 7.2257e-10 | 4.7939e-11 | 91532.344
181555.969 | 1.0636e-08 | 1.3913e-08 | 3.3483e-10 | 1.504e-08 | 1.3399e-08 | 7.0756e-10 | 1.5579e-09 | 7.1606e-10 | 4.7432e-11 | 91544.5
181568.141 | 1.065e-08 | 1.3714e-08 | 3.2955e-10 | 1.4997e-08 | 1.3136e-08 | 6.9381e-10 | 1.5393e-09 | 7.1435e-10 | 4.7923e-11 | 91556.672
181580.313 | 1.0597e-08 | 1.363e-08 | 3.3021e-10 | 1.4881e-08 | 1.3345e-08 | 6.9655e-10 | 1.5421e-09 | 7.0779e-10 | 4.7918e-11 | 91568.844
181592.469 | 1.078e-08 | 1.3778e-08 | 3.3275e-10 | 1.4796e-08 | 1.3269e-08 | 6.9807e-10 | 1.5492e-09 | 7.1257e-10 | 4.7851e-11 | 91581
181604.641 | 1.0811e-08 | 1.3734e-08 | 3.3546e-10 | 1.5079e-08 | 1.3403e-08 | 6.912e-10 | 1.5388e-09 | 7.1439e-10 | 4.7535e-11 | 91593.172
181616.813 | 1.0745e-08 | 1.3822e-08 | 3.3779e-10 | 1.5182e-08 | 1.3423e-08 | 6.9829e-10 | 1.5377e-09 | 7.1434e-10 | 4.7985e-11 | 91605.344
181628.969 | 1.0718e-08 | 1.3816e-08 | 3.3195e-10 | 1.5125e-08 | 1.3373e-08 | 7.0325e-10 | 1.5505e-09 | 7.1605e-10 | 4.7636e-11 | 91617.5
181641.141 | 1.0772e-08 | 1.3775e-08 | 3.3019e-10 | 1.4855e-08 | 1.3411e-08 | 6.9817e-10 | 1.5394e-09 | 7.09e-10 | 4.7588e-11 | 91629.672
181653.313 | 1.0644e-08 | 1.3616e-08 | 3.3489e-10 | 1.5109e-08 | 1.3214e-08 | 7.0365e-10 | 1.5463e-09 | 7.185e-10 | 4.7444e-11 | 91641.844
181665.484 | 1.0735e-08 | 1.3761e-08 | 3.356e-10 | 1.4887e-08 | 1.3156e-08 | 7.0151e-10 | 1.536e-09 | 7.1823e-10 | 4.7599e-11 | 91654.015
181677.641 | 1.0737e-08 | 1.3606e-08 | 3.3276e-10 | 1.4774e-08 | 1.3362e-08 | 6.9758e-10 | 1.5097e-09 | 6.9935e-10 | 4.7401e-11 | 91666.172
181689.813 | 1.0594e-08 | 1.358e-08 | 3.2763e-10 | 1.4763e-08 | 1.3075e-08 | 6.9107e-10 | 1.5299e-09 | 7.0264e-10 | 4.7706e-11 | 91678.344
181701.984 | 1.0743e-08 | 1.3609e-08 | 3.3297e-10 | 1.4799e-08 | 1.3175e-08 | 6.9292e-10 | 1.5303e-09 | 7.0754e-10 | 4.7259e-11 | 91690.515
181714.141 | 1.0601e-08 | 1.3578e-08 | 3.3369e-10 | 1.4953e-08 | 1.3252e-08 | 6.9949e-10 | 1.5462e-09 | 7.1203e-10 | 4.7467e-11 | 91702.672
181726.313 | 1.0783e-08 | 1.3721e-08 | 3.3655e-10 | 1.4858e-08 | 1.3508e-08 | 7.0184e-10 | 1.5404e-09 | 7.0896e-10 | 4.8232e-11 | 91714.844
181738.484 | 1.0791e-08 | 1.3753e-08 | 3.3138e-10 | 1.4848e-08 | 1.3371e-08 | 6.9751e-10 | 1.5558e-09 | 7.2012e-10 | 4.799e-11 | 91727.015
181750.641 | 1.0749e-08 | 1.3809e-08 | 3.3303e-10 | 1.5056e-08 | 1.3328e-08 | 7.0199e-10 | 1.5517e-09 | 7.2018e-10 | 4.8127e-11 | 91739.172
181762.813 | 1.083e-08 | 1.3802e-08 | 3.3772e-10 | 1.51e-08 | 1.3476e-08 | 6.9828e-10 | 1.5525e-09 | 7.2007e-10 | 4.8394e-11 | 91751.344
181774.984 | 1.0631e-08 | 1.379e-08 | 3.3588e-10 | 1.4871e-08 | 1.3354e-08 | 6.9794e-10 | 1.5565e-09 | 7.1665e-10 | 4.8057e-11 | 91763.515
181787.141 | 1.0708e-08 | 1.3916e-08 | 3.3935e-10 | 1.51e-08 | 1.3406e-08 | 7.0447e-10 | 1.5692e-09 | 7.2307e-10 | 4.8782e-11 | 91775.672
181799.313 | 1.0649e-08 | 1.392e-08 | 3.4258e-10 | 1.5205e-08 | 1.3404e-08 | 6.9704e-10 | 1.5607e-09 | 7.1254e-10 | 4.9049e-11 | 91787.844
181811.484 | 1.0851e-08 | 1.3718e-08 | 3.4049e-10 | 1.5077e-08 | 1.3329e-08 | 6.983e-10 | 1.5491e-09 | 7.1222e-10 | 4.7221e-11 | 91800.015
181823.641 | 1.0615e-08 | 1.3578e-08 | 3.3584e-10 | 1.492e-08 | 1.3176e-08 | 7.0136e-10 | 1.5272e-09 | 7.0971e-10 | 4.767e-11 | 91812.172
181835.813 | 1.0629e-08 | 1.3504e-08 | 3.3163e-10 | 1.4957e-08 | 1.3197e-08 | 7.0072e-10 | 1.529e-09 | 7.075e-10 | 4.7515e-11 | 91824.344
181847.984 | 1.0741e-08 | 1.3449e-08 | 3.3125e-10 | 1.4834e-08 | 1.3107e-08 | 7.0074e-10 | 1.5229e-09 | 7.0862e-10 | 4.7286e-11 | 91836.515
181860.156 | 1.059e-08 | 1.369e-08 | 3.3521e-10 | 1.4859e-08 | 1.3241e-08 | 6.9737e-10 | 1.554e-09 | 7.0666e-10 | 4.7628e-11 | 91848.687
181872.313 | 1.0674e-08 | 1.379e-08 | 3.3803e-10 | 1.4853e-08 | 1.3378e-08 | 6.9812e-10 | 1.533e-09 | 7.0112e-10 | 4.7368e-11 | 91860.844
181884.484 | 1.0521e-08 | 1.3476e-08 | 3.3667e-10 | 1.487e-08 | 1.3316e-08 | 6.9189e-10 | 1.5273e-09 | 7.0509e-10 | 4.8194e-11 | 91873.015
181896.656 | 1.0614e-08 | 1.3839e-08 | 3.3581e-10 | 1.48e-08 | 1.3237e-08 | 6.9492e-10 | 1.5379e-09 | 7.1453e-10 | 4.8558e-11 | 91885.187
181908.813 | 1.0568e-08 | 1.3778e-08 | 3.3624e-10 | 1.4785e-08 | 1.343e-08 | 6.9602e-10 | 1.5547e-09 | 7.0984e-10 | 4.7473e-11 | 91897.344
181920.984 | 1.0647e-08 | 1.3677e-08 | 3.4004e-10 | 1.5009e-08 | 1.3189e-08 | 6.9145e-10 | 1.5345e-09 | 7.1046e-10 | 4.7599e-11 | 91909.515
181933.156 | 1.0711e-08 | 1.3607e-08 | 3.3962e-10 | 1.5064e-08 | 1.3205e-08 | 7.0567e-10 | 1.56e-09 | 7.2027e-10 | 4.843e-11 | 91921.687
181945.313 | 1.0592e-08 | 1.3605e-08 | 3.4111e-10 | 1.5149e-08 | 1.3509e-08 | 7.0186e-10 | 1.5518e-09 | 7.1117e-10 | 4.7346e-11 | 91933.844
181957.484 | 1.0695e-08 | 1.3801e-08 | 3.4008e-10 | 1.5149e-08 | 1.3435e-08 | 6.9992e-10 | 1.5487e-09 | 7.1589e-10 | 4.7659e-11 | 91946.015
181969.656 | 1.0715e-08 | 1.3839e-08 | 3.4078e-10 | 1.5101e-08 | 1.3419e-08 | 7.0566e-10 | 1.5534e-09 | 7.1782e-10 | 4.8532e-11 | 91958.187
181981.813 | 1.0663e-08 | 1.3687e-08 | 3.4617e-10 | 1.5074e-08 | 1.3387e-08 | 7.0451e-10 | 1.5678e-09 | 7.2725e-10 | 4.8265e-11 | 91970.344
181993.984 | 1.0773e-08 | 1.3667e-08 | 3.3966e-10 | 1.5076e-08 | 1.3435e-08 | 7.0758e-10 | 1.5583e-09 | 7.1025e-10 | 4.797e-11 | 91982.515
182006.156 | 1.0763e-08 | 1.363e-08 | 3.3279e-10 | 1.4773e-08 | 1.3105e-08 | 6.9685e-10 | 1.5525e-09 | 7.0492e-10 | 4.645e-11 | 91994.687
182018.313 | 1.0621e-08 | 1.34e-08 | 3.3399e-10 | 1.4801e-08 | 1.3198e-08 | 6.909e-10 | 1.5231e-09 | 7.0105e-10 | 4.6362e-11 | 92006.844
182030.484 | 1.06e-08 | 1.3412e-08 | 3.3144e-10 | 1.4882e-08 | 1.3325e-08 | 6.9207e-10 | 1.5285e-09 | 7.0537e-10 | 4.6978e-11 | 92019.015
182042.656 | 1.0607e-08 | 1.356e-08 | 3.3448e-10 | 1.4777e-08 | 1.3116e-08 | 6.9035e-10 | 1.5322e-09 | 7.0795e-10 | 4.7272e-11 | 92031.187
182054.828 | 1.0735e-08 | 1.3473e-08 | 3.3824e-10 | 1.4987e-08 | 1.3144e-08 | 6.9919e-10 | 1.5558e-09 | 7.1e-10 | 4.7475e-11 | 92043.359
182066.984 | 1.0548e-08 | 1.3675e-08 | 3.4126e-10 | 1.5044e-08 | 1.3124e-08 | 6.8483e-10 | 1.5619e-09 | 7.1017e-10 | 4.7637e-11 | 92055.515
182079.156 | 1.0569e-08 | 1.3631e-08 | 3.3388e-10 | 1.4854e-08 | 1.3152e-08 | 6.9098e-10 | 1.5422e-09 | 7.1303e-10 | 4.7489e-11 | 92067.687
182091.328 | 1.0608e-08 | 1.3523e-08 | 3.316e-10 | 1.4911e-08 | 1.3145e-08 | 6.8879e-10 | 1.5232e-09 | 7.096e-10 | 4.68e-11 | 92079.859
182103.484 | 1.0573e-08 | 1.3523e-08 | 3.3119e-10 | 1.4851e-08 | 1.3351e-08 | 6.9417e-10 | 1.528e-09 | 6.9858e-10 | 4.7401e-11 | 92092.015
182115.656 | 1.0569e-08 | 1.3615e-08 | 3.3027e-10 | 1.4899e-08 | 1.3138e-08 | 6.916e-10 | 1.5396e-09 | 7.0922e-10 | 4.7947e-11 | 92104.187
182127.828 | 1.0694e-08 | 1.3622e-08 | 3.3016e-10 | 1.5009e-08 | 1.3322e-08 | 7.0405e-10 | 1.5254e-09 | 7.1048e-10 | 4.736e-11 | 92116.359
182139.984 | 1.0705e-08 | 1.3497e-08 | 3.3e-10 | 1.4833e-08 | 1.3115e-08 | 7.0038e-10 | 1.5332e-09 | 7.0789e-10 | 4.7041e-11 | 92128.515
182152.156 | 1.0576e-08 | 1.3629e-08 | 3.319e-10 | 1.5003e-08 | 1.3344e-08 | 7.0599e-10 | 1.5428e-09 | 7.0637e-10 | 4.7638e-11 | 92140.687
182164.328 | 1.0675e-08 | 1.3652e-08 | 3.3038e-10 | 1.4831e-08 | 1.334e-08 | 6.8815e-10 | 1.5312e-09 | 7.0064e-10 | 4.7305e-11 | 92152.859
182176.484 | 1.0618e-08 | 1.3508e-08 | 3.3222e-10 | 1.4929e-08 | 1.3131e-08 | 6.9728e-10 | 1.5402e-09 | 7.0434e-10 | 4.6739e-11 | 92165.015
182188.656 | 1.0718e-08 | 1.367e-08 | 3.3123e-10 | 1.4759e-08 | 1.3141e-08 | 6.9625e-10 | 1.5529e-09 | 7.1102e-10 | 4.7332e-11 | 92177.187
182200.828 | 1.0631e-08 | 1.3518e-08 | 3.3512e-10 | 1.485e-08 | 1.3101e-08 | 6.926e-10 | 1.537e-09 | 7.1291e-10 | 4.7358e-11 | 92189.359
182212.984 | 1.0562e-08 | 1.367e-08 | 3.3695e-10 | 1.4711e-08 | 1.3371e-08 | 6.999e-10 | 1.5404e-09 | 7.1294e-10 | 4.733e-11 | 92201.515
182225.156 | 1.0658e-08 | 1.3533e-08 | 3.2816e-10 | 1.4843e-08 | 1.3323e-08 | 6.9541e-10 | 1.535e-09 | 7.0164e-10 | 4.711e-11 | 92213.687
182237.328 | 1.0602e-08 | 1.342e-08 | 3.3019e-10 | 1.4791e-08 | 1.3325e-08 | 6.9272e-10 | 1.5339e-09 | 7.0364e-10 | 4.7122e-11 | 92225.859
182249.5 | 1.061e-08 | 1.3544e-08 | 3.3381e-10 | 1.4905e-08 | 1.3133e-08 | 6.9148e-10 | 1.5223e-09 | 7.0724e-10 | 4.7138e-11 | 92238.031
182261.656 | 1.0468e-08 | 1.3544e-08 | 3.3584e-10 | 1.4831e-08 | 1.3228e-08 | 6.9371e-10 | 1.5128e-09 | 6.9888e-10 | 4.7134e-11 | 92250.187
182273.828 | 1.0587e-08 | 1.3418e-08 | 3.3424e-10 | 1.4781e-08 | 1.3098e-08 | 6.8975e-10 | 1.5374e-09 | 6.9971e-10 | 4.7263e-11 | 92262.359
182286 | 1.0637e-08 | 1.3598e-08 | 3.276e-10 | 1.4708e-08 | 1.3201e-08 | 6.9141e-10 | 1.496e-09 | 7.0367e-10 | 4.6986e-11 | 92274.531
182298.156 | 1.0428e-08 | 1.3425e-08 | 3.2455e-10 | 1.4737e-08 | 1.322e-08 | 6.9242e-10 | 1.5202e-09 | 7.0498e-10 | 4.6378e-11 | 92286.687
182310.328 | 1.0618e-08 | 1.3616e-08 | 3.2927e-10 | 1.476e-08 | 1.3123e-08 | 6.96e-10 | 1.5286e-09 | 7.0228e-10 | 4.6628e-11 | 92298.859
182322.5 | 1.0519e-08 | 1.3587e-08 | 3.2766e-10 | 1.4811e-08 | 1.3271e-08 | 7.0191e-10 | 1.5274e-09 | 7.0455e-10 | 4.6777e-11 | 92311.031
182334.656 | 1.0505e-08 | 1.3626e-08 | 3.329e-10 | 1.4688e-08 | 1.3118e-08 | 7.0099e-10 | 1.5304e-09 | 7.0113e-10 | 4.6923e-11 | 92323.187
182346.828 | 1.0582e-08 | 1.3659e-08 | 3.2956e-10 | 1.4713e-08 | 1.3071e-08 | 6.8843e-10 | 1.5144e-09 | 6.9976e-10 | 4.6884e-11 | 92335.359
182359 | 1.0449e-08 | 1.3636e-08 | 3.3333e-10 | 1.4669e-08 | 1.3104e-08 | 6.8869e-10 | 1.5138e-09 | 6.9461e-10 | 4.6538e-11 | 92347.531
182371.156 | 1.0445e-08 | 1.3651e-08 | 3.2813e-10 | 1.4559e-08 | 1.3118e-08 | 6.9239e-10 | 1.4893e-09 | 6.9524e-10 | 4.7231e-11 | 92359.687
182383.328 | 1.0756e-08 | 1.3663e-08 | 3.2395e-10 | 1.4727e-08 | 1.322e-08 | 6.9691e-10 | 1.5327e-09 | 6.9504e-10 | 4.7951e-11 | 92371.859
182395.5 | 1.0522e-08 | 1.3315e-08 | 3.2866e-10 | 1.476e-08 | 1.3156e-08 | 6.8831e-10 | 1.5352e-09 | 6.981e-10 | 4.6661e-11 | 92384.031
182407.656 | 1.066e-08 | 1.3591e-08 | 3.2804e-10 | 1.4802e-08 | 1.3135e-08 | 6.9493e-10 | 1.5454e-09 | 7.134e-10 | 4.7784e-11 | 92396.187
182419.828 | 1.0534e-08 | 1.3493e-08 | 3.349e-10 | 1.4802e-08 | 1.3293e-08 | 6.9737e-10 | 1.5253e-09 | 7.1644e-10 | 4.756e-11 | 92408.359
182432 | 1.0711e-08 | 1.377e-08 | 3.3601e-10 | 1.5039e-08 | 1.3299e-08 | 6.9793e-10 | 1.5398e-09 | 7.0307e-10 | 4.7984e-11 | 92420.531
182444.172 | 1.0626e-08 | 1.3752e-08 | 3.3582e-10 | 1.496e-08 | 1.3256e-08 | 6.9792e-10 | 1.5294e-09 | 7.0377e-10 | 4.7272e-11 | 92432.703
182456.328 | 1.042e-08 | 1.3531e-08 | 3.3092e-10 | 1.4572e-08 | 1.3108e-08 | 6.925e-10 | 1.5102e-09 | 6.9314e-10 | 4.6638e-11 | 92444.859
182468.5 | 1.0495e-08 | 1.3378e-08 | 3.2697e-10 | 1.476e-08 | 1.3117e-08 | 6.8911e-10 | 1.5351e-09 | 7.019e-10 | 4.7532e-11 | 92457.031
182480.672 | 1.0435e-08 | 1.349e-08 | 3.3035e-10 | 1.4667e-08 | 1.3169e-08 | 6.9508e-10 | 1.5183e-09 | 6.9258e-10 | 4.7137e-11 | 92469.203
182492.828 | 1.0553e-08 | 1.3453e-08 | 3.3066e-10 | 1.4827e-08 | 1.318e-08 | 6.9253e-10 | 1.5236e-09 | 7.0353e-10 | 4.7369e-11 | 92481.359
182505 | 1.0532e-08 | 1.3467e-08 | 3.2818e-10 | 1.471e-08 | 1.3014e-08 | 6.9288e-10 | 1.5403e-09 | 7.0696e-10 | 4.7813e-11 | 92493.531
182517.172 | 1.0567e-08 | 1.3493e-08 | 3.3029e-10 | 1.4969e-08 | 1.3257e-08 | 6.9545e-10 | 1.5245e-09 | 7.0708e-10 | 4.763e-11 | 92505.703
182529.328 | 1.0582e-08 | 1.3669e-08 | 3.3053e-10 | 1.4889e-08 | 1.3289e-08 | 6.9692e-10 | 1.534e-09 | 7.0515e-10 | 4.7415e-11 | 92517.859
182541.5 | 1.0621e-08 | 1.3498e-08 | 3.2973e-10 | 1.481e-08 | 1.3213e-08 | 6.9019e-10 | 1.5106e-09 | 7.0191e-10 | 4.7351e-11 | 92530.031
182553.672 | 1.0559e-08 | 1.3454e-08 | 3.2825e-10 | 1.4791e-08 | 1.3296e-08 | 6.9644e-10 | 1.5155e-09 | 7.0469e-10 | 4.6949e-11 | 92542.203
182565.828 | 1.0722e-08 | 1.3455e-08 | 3.2769e-10 | 1.449e-08 | 1.306e-08 | 6.8682e-10 | 1.5243e-09 | 6.9638e-10 | 4.6918e-11 | 92554.359
182578 | 1.066e-08 | 1.3434e-08 | 3.2352e-10 | 1.4569e-08 | 1.3033e-08 | 6.8929e-10 | 1.5364e-09 | 7.0045e-10 | 4.6965e-11 | 92566.531
182590.172 | 1.0527e-08 | 1.34e-08 | 3.2643e-10 | 1.4741e-08 | 1.2932e-08 | 6.9524e-10 | 1.5233e-09 | 7.0271e-10 | 4.7134e-11 | 92578.703
182602.344 | 1.054e-08 | 1.354e-08 | 3.2836e-10 | 1.4709e-08 | 1.3154e-08 | 6.8968e-10 | 1.5233e-09 | 7.0912e-10 | 4.7571e-11 | 92590.875
182614.5 | 1.0476e-08 | 1.3617e-08 | 3.3271e-10 | 1.489e-08 | 1.3213e-08 | 7.0039e-10 | 1.5417e-09 | 7.0636e-10 | 4.7506e-11 | 92603.031
182626.672 | 1.0585e-08 | 1.3857e-08 | 3.3196e-10 | 1.4867e-08 | 1.3268e-08 | 7.0021e-10 | 1.5472e-09 | 7.1529e-10 | 4.7269e-11 | 92615.203
182638.844 | 1.0594e-08 | 1.3659e-08 | 3.3281e-10 | 1.4884e-08 | 1.3301e-08 | 7.0365e-10 | 1.5439e-09 | 7.1139e-10 | 4.7644e-11 | 92627.375
182651 | 1.0572e-08 | 1.3658e-08 | 3.3818e-10 | 1.5112e-08 | 1.3379e-08 | 7.0313e-10 | 1.5476e-09 | 7.1515e-10 | 4.8034e-11 | 92639.531
182663.172 | 1.0701e-08 | 1.384e-08 | 3.3649e-10 | 1.4945e-08 | 1.3289e-08 | 7.0556e-10 | 1.5569e-09 | 7.1104e-10 | 4.7402e-11 | 92651.703
182675.344 | 1.0679e-08 | 1.3703e-08 | 3.3e-10 | 1.4711e-08 | 1.3221e-08 | 6.9231e-10 | 1.5328e-09 | 6.9373e-10 | 4.6215e-11 | 92663.875
182687.5 | 1.047e-08 | 1.3454e-08 | 3.2386e-10 | 1.462e-08 | 1.2977e-08 | 6.895e-10 | 1.5126e-09 | 6.9262e-10 | 4.6774e-11 | 92676.031
182699.672 | 1.0415e-08 | 1.3453e-08 | 3.2821e-10 | 1.456e-08 | 1.3086e-08 | 6.963e-10 | 1.5209e-09 | 6.9668e-10 | 4.668e-11 | 92688.203
182711.844 | 1.0503e-08 | 1.3459e-08 | 3.2572e-10 | 1.4679e-08 | 1.2969e-08 | 6.9417e-10 | 1.5134e-09 | 6.974e-10 | 4.7256e-11 | 92700.375
182724 | 1.0524e-08 | 1.3505e-08 | 3.278e-10 | 1.4541e-08 | 1.3141e-08 | 6.9508e-10 | 1.5057e-09 | 6.9876e-10 | 4.6509e-11 | 92712.531
182736.172 | 1.0504e-08 | 1.3587e-08 | 3.2532e-10 | 1.4842e-08 | 1.3202e-08 | 7.0068e-10 | 1.526e-09 | 7.0286e-10 | 4.7231e-11 | 92724.703
182748.344 | 1.0505e-08 | 1.3484e-08 | 3.2953e-10 | 1.4811e-08 | 1.3294e-08 | 6.9323e-10 | 1.5367e-09 | 7.081e-10 | 4.7193e-11 | 92736.875
182760.5 | 1.0618e-08 | 1.3712e-08 | 3.3655e-10 | 1.4805e-08 | 1.3026e-08 | 6.9084e-10 | 1.5251e-09 | 7.141e-10 | 4.7046e-11 | 92749.031
182772.672 | 1.0742e-08 | 1.3615e-08 | 3.3335e-10 | 1.4904e-08 | 1.3298e-08 | 6.9542e-10 | 1.5359e-09 | 7.0574e-10 | 4.7144e-11 | 92761.203
182784.844 | 1.0679e-08 | 1.3713e-08 | 3.3129e-10 | 1.4807e-08 | 1.3169e-08 | 7.0174e-10 | 1.5192e-09 | 7.0473e-10 | 4.7548e-11 | 92773.375
182797.016 | 1.0662e-08 | 1.3629e-08 | 3.3287e-10 | 1.4839e-08 | 1.3276e-08 | 7.0027e-10 | 1.5262e-09 | 7.0591e-10 | 4.7166e-11 | 92785.547
182809.172 | 1.0615e-08 | 1.3425e-08 | 3.2203e-10 | 1.4675e-08 | 1.332e-08 | 6.935e-10 | 1.5172e-09 | 6.9475e-10 | 4.6217e-11 | 92797.703
182821.344 | 1.0566e-08 | 1.3547e-08 | 3.2427e-10 | 1.4601e-08 | 1.3208e-08 | 6.8629e-10 | 1.5025e-09 | 6.9575e-10 | 4.6442e-11 | 92809.875
182833.516 | 1.0489e-08 | 1.36e-08 | 3.2456e-10 | 1.4743e-08 | 1.3058e-08 | 6.8649e-10 | 1.5251e-09 | 6.9638e-10 | 4.7052e-11 | 92822.047
182845.672 | 1.0494e-08 | 1.3543e-08 | 3.2323e-10 | 1.475e-08 | 1.3207e-08 | 6.9226e-10 | 1.5115e-09 | 6.9751e-10 | 4.669e-11 | 92834.203
182857.844 | 1.0485e-08 | 1.3243e-08 | 3.1968e-10 | 1.4632e-08 | 1.3029e-08 | 6.8152e-10 | 1.5053e-09 | 6.9627e-10 | 4.6878e-11 | 92846.375
182870.016 | 1.0573e-08 | 1.3314e-08 | 3.2709e-10 | 1.4658e-08 | 1.2925e-08 | 6.9385e-10 | 1.5108e-09 | 6.9705e-10 | 4.6967e-11 | 92858.547
182882.172 | 1.0524e-08 | 1.3223e-08 | 3.2926e-10 | 1.4737e-08 | 1.3101e-08 | 6.8899e-10 | 1.5251e-09 | 7.0162e-10 | 4.7133e-11 | 92870.703
182894.344 | 1.0558e-08 | 1.3437e-08 | 3.2736e-10 | 1.4753e-08 | 1.3021e-08 | 6.8099e-10 | 1.4918e-09 | 6.8752e-10 | 4.63e-11 | 92882.875
182906.516 | 1.0509e-08 | 1.332e-08 | 3.2566e-10 | 1.4644e-08 | 1.3229e-08 | 6.8816e-10 | 1.5159e-09 | 6.9946e-10 | 4.6509e-11 | 92895.047
182918.672 | 1.0635e-08 | 1.3471e-08 | 3.277e-10 | 1.467e-08 | 1.304e-08 | 6.8262e-10 | 1.52e-09 | 7.0031e-10 | 4.7034e-11 | 92907.203
182930.844 | 1.0584e-08 | 1.3349e-08 | 3.3009e-10 | 1.4761e-08 | 1.3212e-08 | 6.9028e-10 | 1.5335e-09 | 6.9981e-10 | 4.7498e-11 | 92919.375
182943.016 | 1.0566e-08 | 1.357e-08 | 3.2915e-10 | 1.4858e-08 | 1.3254e-08 | 6.9271e-10 | 1.5337e-09 | 7.0687e-10 | 4.7222e-11 | 92931.547
182955.172 | 1.0607e-08 | 1.3446e-08 | 3.3179e-10 | 1.4919e-08 | 1.3196e-08 | 6.9277e-10 | 1.544e-09 | 7.051e-10 | 4.7439e-11 | 92943.703
182967.344 | 1.0524e-08 | 1.363e-08 | 3.3053e-10 | 1.4835e-08 | 1.3204e-08 | 6.9833e-10 | 1.524e-09 | 7.0901e-10 | 4.6941e-11 | 92955.875
182979.516 | 1.0589e-08 | 1.3565e-08 | 3.3019e-10 | 1.4807e-08 | 1.3184e-08 | 6.981e-10 | 1.5226e-09 | 7.0205e-10 | 4.7305e-11 | 92968.047
182991.688 | 1.0509e-08 | 1.3545e-08 | 3.3435e-10 | 1.4976e-08 | 1.3324e-08 | 6.9831e-10 | 1.5588e-09 | 7.1357e-10 | 4.7945e-11 | 92980.219
183003.844 | 1.0462e-08 | 1.357e-08 | 3.4075e-10 | 1.5192e-08 | 1.3339e-08 | 7.0154e-10 | 1.5509e-09 | 7.2857e-10 | 4.8059e-11 | 92992.375
183016.016 | 1.0528e-08 | 1.3719e-08 | 3.3574e-10 | 1.497e-08 | 1.3359e-08 | 6.98e-10 | 1.5699e-09 | 7.1789e-10 | 4.8091e-11 | 93004.547
183028.188 | 1.071e-08 | 1.3791e-08 | 3.3827e-10 | 1.5127e-08 | 1.3264e-08 | 6.9988e-10 | 1.5314e-09 | 7.1127e-10 | 4.6919e-11 | 93016.719
183040.344 | 1.0654e-08 | 1.3582e-08 | 3.2755e-10 | 1.4834e-08 | 1.3124e-08 | 6.8503e-10 | 1.5194e-09 | 7.0166e-10 | 4.6074e-11 | 93028.875
183052.516 | 1.0578e-08 | 1.3426e-08 | 3.2628e-10 | 1.4731e-08 | 1.2995e-08 | 6.8728e-10 | 1.508e-09 | 6.9789e-10 | 4.6841e-11 | 93041.047
183064.688 | 1.0473e-08 | 1.3468e-08 | 3.2845e-10 | 1.4889e-08 | 1.3078e-08 | 6.9976e-10 | 1.5188e-09 | 7.0279e-10 | 4.7251e-11 | 93053.219
183076.844 | 1.0597e-08 | 1.3547e-08 | 3.288e-10 | 1.487e-08 | 1.3105e-08 | 6.9249e-10 | 1.5176e-09 | 7.0472e-10 | 4.7762e-11 | 93065.375
183089.016 | 1.0548e-08 | 1.3553e-08 | 3.292e-10 | 1.4956e-08 | 1.3112e-08 | 7.0239e-10 | 1.5384e-09 | 7.0714e-10 | 4.7053e-11 | 93077.547
183101.188 | 1.0546e-08 | 1.3551e-08 | 3.3175e-10 | 1.4915e-08 | 1.3274e-08 | 6.9976e-10 | 1.5416e-09 | 7.0812e-10 | 4.7354e-11 | 93089.719
183113.344 | 1.0622e-08 | 1.3625e-08 | 3.2882e-10 | 1.4864e-08 | 1.3161e-08 | 6.9415e-10 | 1.5262e-09 | 7.0013e-10 | 4.738e-11 | 93101.875
183125.516 | 1.045e-08 | 1.3418e-08 | 3.2624e-10 | 1.4704e-08 | 1.3261e-08 | 6.856e-10 | 1.5183e-09 | 7.0151e-10 | 4.6764e-11 | 93114.047
183137.688 | 1.0403e-08 | 1.3446e-08 | 3.2537e-10 | 1.4516e-08 | 1.3024e-08 | 6.9247e-10 | 1.5121e-09 | 6.9411e-10 | 4.6135e-11 | 93126.219
183149.844 | 1.0528e-08 | 1.3295e-08 | 3.2666e-10 | 1.4878e-08 | 1.3175e-08 | 6.9014e-10 | 1.5161e-09 | 6.9818e-10 | 4.6573e-11 | 93138.375
183162.016 | 1.0608e-08 | 1.3387e-08 | 3.2714e-10 | 1.4818e-08 | 1.2927e-08 | 6.897e-10 | 1.5251e-09 | 7.0269e-10 | 4.6649e-11 | 93150.547
183174.188 | 1.0534e-08 | 1.3424e-08 | 3.258e-10 | 1.4855e-08 | 1.3155e-08 | 6.8266e-10 | 1.5294e-09 | 6.9461e-10 | 4.6062e-11 | 93162.719
183186.359 | 1.0354e-08 | 1.3227e-08 | 3.2645e-10 | 1.4685e-08 | 1.2993e-08 | 6.8449e-10 | 1.5177e-09 | 6.8746e-10 | 4.6774e-11 | 93174.89
183198.516 | 1.0476e-08 | 1.331e-08 | 3.2139e-10 | 1.4386e-08 | 1.2767e-08 | 6.8602e-10 | 1.5042e-09 | 6.9748e-10 | 4.6145e-11 | 93187.047
183210.688 | 1.056e-08 | 1.3197e-08 | 3.243e-10 | 1.4595e-08 | 1.2793e-08 | 6.8287e-10 | 1.5162e-09 | 6.8475e-10 | 4.7026e-11 | 93199.219
183222.859 | 1.0495e-08 | 1.3523e-08 | 3.2403e-10 | 1.4626e-08 | 1.3048e-08 | 6.8592e-10 | 1.5111e-09 | 6.9952e-10 | 4.7071e-11 | 93211.39
183235.016 | 1.045e-08 | 1.3474e-08 | 3.2896e-10 | 1.4757e-08 | 1.312e-08 | 6.9065e-10 | 1.5382e-09 | 7.1646e-10 | 4.6764e-11 | 93223.547
183247.188 | 1.0525e-08 | 1.337e-08 | 3.3325e-10 | 1.4907e-08 | 1.3193e-08 | 6.9991e-10 | 1.5408e-09 | 6.9765e-10 | 4.7058e-11 | 93235.719
183259.359 | 1.0478e-08 | 1.3636e-08 | 3.3508e-10 | 1.4872e-08 | 1.3226e-08 | 6.9415e-10 | 1.5458e-09 | 7.105e-10 | 4.756e-11 | 93247.89
183271.516 | 1.0541e-08 | 1.3632e-08 | 3.3403e-10 | 1.501e-08 | 1.3238e-08 | 6.9368e-10 | 1.5248e-09 | 7.0351e-10 | 4.702e-11 | 93260.047
183283.688 | 1.0356e-08 | 1.3389e-08 | 3.2839e-10 | 1.457e-08 | 1.3092e-08 | 6.8911e-10 | 1.5204e-09 | 6.9109e-10 | 4.674e-11 | 93272.219
183295.859 | 1.0326e-08 | 1.3353e-08 | 3.26e-10 | 1.4469e-08 | 1.3013e-08 | 6.9331e-10 | 1.5153e-09 | 6.9274e-10 | 4.6364e-11 | 93284.39
183308.016 | 1.0615e-08 | 1.3415e-08 | 3.2603e-10 | 1.4582e-08 | 1.296e-08 | 6.8756e-10 | 1.5082e-09 | 6.966e-10 | 4.6714e-11 | 93296.547
183320.188 | 1.0437e-08 | 1.333e-08 | 3.2262e-10 | 1.4579e-08 | 1.306e-08 | 6.8965e-10 | 1.516e-09 | 6.9555e-10 | 4.6709e-11 | 93308.719
183332.359 | 1.0446e-08 | 1.3391e-08 | 3.3009e-10 | 1.4762e-08 | 1.3108e-08 | 6.8687e-10 | 1.5179e-09 | 6.9867e-10 | 4.6821e-11 | 93320.89
183344.516 | 1.0632e-08 | 1.3463e-08 | 3.2561e-10 | 1.4957e-08 | 1.3234e-08 | 6.9087e-10 | 1.5251e-09 | 7.0397e-10 | 4.6363e-11 | 93333.047
183356.688 | 1.0445e-08 | 1.3482e-08 | 3.287e-10 | 1.4738e-08 | 1.2939e-08 | 6.7897e-10 | 1.5128e-09 | 6.9445e-10 | 4.7031e-11 | 93345.219
183368.859 | 1.057e-08 | 1.3551e-08 | 3.3128e-10 | 1.467e-08 | 1.315e-08 | 6.9765e-10 | 1.5234e-09 | 6.9878e-10 | 4.7128e-11 | 93357.39
183381.031 | 1.0617e-08 | 1.3597e-08 | 3.2884e-10 | 1.4654e-08 | 1.3115e-08 | 6.9832e-10 | 1.5312e-09 | 7.0727e-10 | 4.7348e-11 | 93369.562
183393.188 | 1.0534e-08 | 1.3552e-08 | 3.2526e-10 | 1.4824e-08 | 1.3105e-08 | 6.8977e-10 | 1.5235e-09 | 7.0491e-10 | 4.7102e-11 | 93381.719
183405.359 | 1.0479e-08 | 1.3583e-08 | 3.3244e-10 | 1.4862e-08 | 1.3126e-08 | 6.8866e-10 | 1.5244e-09 | 7.0347e-10 | 4.7163e-11 | 93393.89
183417.531 | 1.0458e-08 | 1.3468e-08 | 3.25e-10 | 1.4626e-08 | 1.3002e-08 | 6.8857e-10 | 1.5047e-09 | 6.9298e-10 | 4.656e-11 | 93406.062
183429.688 | 1.0544e-08 | 1.3249e-08 | 3.2093e-10 | 1.4584e-08 | 1.2974e-08 | 6.8136e-10 | 1.509e-09 | 6.8128e-10 | 4.6085e-11 | 93418.219
183441.859 | 1.041e-08 | 1.3185e-08 | 3.2456e-10 | 1.4597e-08 | 1.2976e-08 | 6.8352e-10 | 1.5102e-09 | 6.8754e-10 | 4.5985e-11 | 93430.39
183454.031 | 1.0443e-08 | 1.3221e-08 | 3.2397e-10 | 1.459e-08 | 1.304e-08 | 6.8755e-10 | 1.5061e-09 | 7.0005e-10 | 4.6065e-11 | 93442.562
183466.188 | 1.0545e-08 | 1.3313e-08 | 3.2263e-10 | 1.4727e-08 | 1.2917e-08 | 6.8652e-10 | 1.5071e-09 | 6.9889e-10 | 4.6516e-11 | 93454.719
183478.359 | 1.0588e-08 | 1.3421e-08 | 3.3121e-10 | 1.4777e-08 | 1.3163e-08 | 6.9048e-10 | 1.521e-09 | 6.9806e-10 | 4.687e-11 | 93466.89
183490.531 | 1.0723e-08 | 1.3292e-08 | 3.2566e-10 | 1.4497e-08 | 1.3056e-08 | 6.8238e-10 | 1.5198e-09 | 6.9863e-10 | 4.701e-11 | 93479.062
183502.688 | 1.0533e-08 | 1.3352e-08 | 3.2636e-10 | 1.4632e-08 | 1.3e-08 | 6.9599e-10 | 1.5e-09 | 6.9387e-10 | 4.7096e-11 | 93491.219
183514.859 | 1.0309e-08 | 1.3363e-08 | 3.268e-10 | 1.4554e-08 | 1.3096e-08 | 6.863e-10 | 1.5444e-09 | 7.0793e-10 | 4.7458e-11 | 93503.39
183527.031 | 1.0405e-08 | 1.3487e-08 | 3.2966e-10 | 1.4883e-08 | 1.3178e-08 | 6.9395e-10 | 1.558e-09 | 7.0214e-10 | 4.6975e-11 | 93515.562
183539.188 | 1.0565e-08 | 1.3428e-08 | 3.3312e-10 | 1.4766e-08 | 1.3303e-08 | 7.0319e-10 | 1.5481e-09 | 7.056e-10 | 4.7618e-11 | 93527.719
183551.359 | 1.0653e-08 | 1.3561e-08 | 3.3466e-10 | 1.4911e-08 | 1.3219e-08 | 6.9128e-10 | 1.5374e-09 | 7.0425e-10 | 4.721e-11 | 93539.89
183563.531 | 1.069e-08 | 1.3362e-08 | 3.3077e-10 | 1.4873e-08 | 1.3241e-08 | 6.9366e-10 | 1.5173e-09 | 6.9337e-10 | 4.6419e-11 | 93552.062
183575.703 | 1.0518e-08 | 1.3379e-08 | 3.2937e-10 | 1.4749e-08 | 1.3209e-08 | 6.8879e-10 | 1.5208e-09 | 7.0438e-10 | 4.6539e-11 | 93564.234
183587.859 | 1.0457e-08 | 1.3304e-08 | 3.2904e-10 | 1.4759e-08 | 1.309e-08 | 6.8789e-10 | 1.5188e-09 | 6.9891e-10 | 4.6448e-11 | 93576.39
183600.031 | 1.0696e-08 | 1.3437e-08 | 3.3099e-10 | 1.4737e-08 | 1.3177e-08 | 6.9603e-10 | 1.5285e-09 | 7.0864e-10 | 4.7108e-11 | 93588.562
183612.203 | 1.0702e-08 | 1.3597e-08 | 3.3118e-10 | 1.477e-08 | 1.3111e-08 | 7.0292e-10 | 1.5371e-09 | 7.0891e-10 | 4.6864e-11 | 93600.734
183624.359 | 1.0483e-08 | 1.3621e-08 | 3.3047e-10 | 1.4793e-08 | 1.3111e-08 | 6.9053e-10 | 1.5275e-09 | 7.0112e-10 | 4.7401e-11 | 93612.89
183636.531 | 1.0549e-08 | 1.3458e-08 | 3.3002e-10 | 1.4619e-08 | 1.3158e-08 | 6.8107e-10 | 1.5257e-09 | 6.9983e-10 | 4.6399e-11 | 93625.062
183648.703 | 1.0757e-08 | 1.3353e-08 | 3.251e-10 | 1.4628e-08 | 1.2853e-08 | 6.8738e-10 | 1.5098e-09 | 6.9407e-10 | 4.6584e-11 | 93637.234
183660.859 | 1.0264e-08 | 1.3329e-08 | 3.173e-10 | 1.4538e-08 | 1.3054e-08 | 6.8303e-10 | 1.4833e-09 | 6.8788e-10 | 4.6019e-11 | 93649.39
183673.031 | 1.0289e-08 | 1.3202e-08 | 3.258e-10 | 1.4464e-08 | 1.2922e-08 | 6.7936e-10 | 1.4978e-09 | 6.8745e-10 | 4.6278e-11 | 93661.562
183685.203 | 1.0384e-08 | 1.3227e-08 | 3.2298e-10 | 1.4408e-08 | 1.3031e-08 | 6.8089e-10 | 1.5015e-09 | 6.8964e-10 | 4.6907e-11 | 93673.734
183697.359 | 1.0616e-08 | 1.344e-08 | 3.2469e-10 | 1.4654e-08 | 1.3049e-08 | 6.8737e-10 | 1.5146e-09 | 6.9965e-10 | 4.6789e-11 | 93685.89
183709.531 | 1.0548e-08 | 1.344e-08 | 3.2559e-10 | 1.4777e-08 | 1.313e-08 | 6.9551e-10 | 1.5201e-09 | 7.0195e-10 | 4.6441e-11 | 93698.062
183721.703 | 1.0517e-08 | 1.3582e-08 | 3.3021e-10 | 1.4723e-08 | 1.3233e-08 | 6.9038e-10 | 1.5254e-09 | 7.0301e-10 | 4.7189e-11 | 93710.234
183733.859 | 1.0574e-08 | 1.3586e-08 | 3.3132e-10 | 1.4913e-08 | 1.3172e-08 | 6.9101e-10 | 1.5137e-09 | 6.8971e-10 | 4.6305e-11 | 93722.39
183746.031 | 1.0458e-08 | 1.3128e-08 | 3.2149e-10 | 1.4412e-08 | 1.2762e-08 | 6.792e-10 | 1.4908e-09 | 6.8845e-10 | 4.5825e-11 | 93734.562
183758.203 | 1.0366e-08 | 1.3176e-08 | 3.2178e-10 | 1.4352e-08 | 1.2804e-08 | 6.7222e-10 | 1.4833e-09 | 6.8583e-10 | 4.628e-11 | 93746.734
183770.375 | 1.0408e-08 | 1.32e-08 | 3.1893e-10 | 1.4311e-08 | 1.2826e-08 | 6.7549e-10 | 1.4774e-09 | 6.8802e-10 | 4.5619e-11 | 93758.906
183782.531 | 1.0306e-08 | 1.3061e-08 | 3.1869e-10 | 1.4414e-08 | 1.292e-08 | 6.7751e-10 | 1.4821e-09 | 6.7873e-10 | 4.588e-11 | 93771.062
183794.703 | 1.0249e-08 | 1.3119e-08 | 3.1908e-10 | 1.4285e-08 | 1.2797e-08 | 6.7879e-10 | 1.4768e-09 | 6.8542e-10 | 4.5752e-11 | 93783.234
183806.875 | 1.0433e-08 | 1.3069e-08 | 3.1607e-10 | 1.4318e-08 | 1.2875e-08 | 6.7609e-10 | 1.4819e-09 | 6.8074e-10 | 4.5715e-11 | 93795.406
183819.031 | 1.0507e-08 | 1.3313e-08 | 3.1967e-10 | 1.4325e-08 | 1.2859e-08 | 6.8176e-10 | 1.4824e-09 | 6.9426e-10 | 4.6339e-11 | 93807.562
183831.203 | 1.0423e-08 | 1.3471e-08 | 3.2175e-10 | 1.4597e-08 | 1.3093e-08 | 6.8159e-10 | 1.4937e-09 | 6.9243e-10 | 4.6763e-11 | 93819.734
183843.375 | 1.0445e-08 | 1.3416e-08 | 3.2705e-10 | 1.4641e-08 | 1.2976e-08 | 6.8366e-10 | 1.5114e-09 | 6.9673e-10 | 4.6508e-11 | 93831.906
183855.531 | 1.0543e-08 | 1.3465e-08 | 3.2323e-10 | 1.463e-08 | 1.3104e-08 | 6.8619e-10 | 1.5021e-09 | 6.9626e-10 | 4.6638e-11 | 93844.062
183867.703 | 1.0311e-08 | 1.3447e-08 | 3.2949e-10 | 1.4511e-08 | 1.2991e-08 | 6.8305e-10 | 1.5023e-09 | 6.8735e-10 | 4.6092e-11 | 93856.234
183879.875 | 1.0438e-08 | 1.3502e-08 | 3.1902e-10 | 1.4473e-08 | 1.2698e-08 | 6.8218e-10 | 1.4818e-09 | 6.864e-10 | 4.5191e-11 | 93868.406
183892.031 | 1.0325e-08 | 1.3244e-08 | 3.1003e-10 | 1.4328e-08 | 1.2632e-08 | 6.7108e-10 | 1.4641e-09 | 6.79e-10 | 4.4981e-11 | 93880.562
183904.203 | 1.0206e-08 | 1.2964e-08 | 3.141e-10 | 1.4378e-08 | 1.2777e-08 | 6.6834e-10 | 1.4717e-09 | 6.7661e-10 | 4.5426e-11 | 93892.734
183916.375 | 1.0158e-08 | 1.3045e-08 | 3.1416e-10 | 1.4148e-08 | 1.2812e-08 | 6.7528e-10 | 1.4738e-09 | 6.8224e-10 | 4.5227e-11 | 93904.906
183928.531 | 1.0229e-08 | 1.3139e-08 | 3.1364e-10 | 1.4424e-08 | 1.2801e-08 | 6.7597e-10 | 1.4623e-09 | 6.7498e-10 | 4.4971e-11 | 93917.062
183940.703 | 1.0317e-08 | 1.3279e-08 | 3.1648e-10 | 1.4375e-08 | 1.2782e-08 | 6.7546e-10 | 1.4622e-09 | 6.7873e-10 | 4.5412e-11 | 93929.234
183952.875 | 1.0339e-08 | 1.3143e-08 | 3.1636e-10 | 1.4413e-08 | 1.2879e-08 | 6.7475e-10 | 1.4818e-09 | 6.8056e-10 | 4.55e-11 | 93941.406
183965.047 | 1.0343e-08 | 1.3177e-08 | 3.1925e-10 | 1.428e-08 | 1.2838e-08 | 6.8066e-10 | 1.4842e-09 | 6.8351e-10 | 4.6296e-11 | 93953.578
183977.203 | 1.0403e-08 | 1.33e-08 | 3.1881e-10 | 1.4525e-08 | 1.288e-08 | 6.7835e-10 | 1.5024e-09 | 6.9068e-10 | 4.6101e-11 | 93965.734
183989.375 | 1.0502e-08 | 1.3227e-08 | 3.1926e-10 | 1.4519e-08 | 1.2981e-08 | 6.7982e-10 | 1.4827e-09 | 6.9029e-10 | 4.5377e-11 | 93977.906
184001.547 | 1.0317e-08 | 1.3161e-08 | 3.1873e-10 | 1.4592e-08 | 1.2826e-08 | 6.7547e-10 | 1.4715e-09 | 6.8341e-10 | 4.4853e-11 | 93990.078
184013.703 | 1.0414e-08 | 1.3185e-08 | 3.1604e-10 | 1.425e-08 | 1.2592e-08 | 6.8412e-10 | 1.4669e-09 | 6.7685e-10 | 4.5169e-11 | 94002.234
184025.875 | 1.0307e-08 | 1.3075e-08 | 3.1684e-10 | 1.4349e-08 | 1.273e-08 | 6.8004e-10 | 1.4685e-09 | 6.7793e-10 | 4.6123e-11 | 94014.406
184038.047 | 1.0302e-08 | 1.3148e-08 | 3.1788e-10 | 1.4261e-08 | 1.2767e-08 | 6.8031e-10 | 1.49e-09 | 6.8206e-10 | 4.5688e-11 | 94026.578
184050.203 | 1.0409e-08 | 1.3111e-08 | 3.2069e-10 | 1.4572e-08 | 1.3052e-08 | 6.8597e-10 | 1.4737e-09 | 6.8027e-10 | 4.6728e-11 | 94038.734
184062.375 | 1.06e-08 | 1.3241e-08 | 3.2346e-10 | 1.453e-08 | 1.2845e-08 | 6.8004e-10 | 1.4827e-09 | 6.8873e-10 | 4.6136e-11 | 94050.906
184074.547 | 1.0319e-08 | 1.321e-08 | 3.1964e-10 | 1.4549e-08 | 1.2971e-08 | 6.8582e-10 | 1.4936e-09 | 6.7636e-10 | 4.5383e-11 | 94063.078
184086.703 | 1.0414e-08 | 1.3005e-08 | 3.1488e-10 | 1.4297e-08 | 1.2715e-08 | 6.7566e-10 | 1.4604e-09 | 6.7679e-10 | 4.5477e-11 | 94075.234
184098.875 | 1.0391e-08 | 1.305e-08 | 3.1308e-10 | 1.4041e-08 | 1.2613e-08 | 6.8057e-10 | 1.4743e-09 | 6.7676e-10 | 4.5526e-11 | 94087.406
184111.047 | 1.032e-08 | 1.2982e-08 | 3.1916e-10 | 1.4272e-08 | 1.2699e-08 | 6.778e-10 | 1.4683e-09 | 6.8642e-10 | 4.6192e-11 | 94099.578
184123.219 | 1.032e-08 | 1.3083e-08 | 3.145e-10 | 1.4322e-08 | 1.2722e-08 | 6.7772e-10 | 1.4921e-09 | 6.7979e-10 | 4.5124e-11 | 94111.75
184135.375 | 1.0261e-08 | 1.3081e-08 | 3.1489e-10 | 1.4296e-08 | 1.2799e-08 | 6.6912e-10 | 1.4686e-09 | 6.7028e-10 | 4.5395e-11 | 94123.906
184147.547 | 1.0338e-08 | 1.3143e-08 | 3.1489e-10 | 1.4196e-08 | 1.2716e-08 | 6.8326e-10 | 1.4783e-09 | 6.822e-10 | 4.5529e-11 | 94136.078
184159.719 | 1.0389e-08 | 1.3067e-08 | 3.16e-10 | 1.4352e-08 | 1.2528e-08 | 6.7461e-10 | 1.4694e-09 | 6.7328e-10 | 4.5001e-11 | 94148.25
184171.875 | 1.0355e-08 | 1.2957e-08 | 3.1393e-10 | 1.4135e-08 | 1.2662e-08 | 6.8006e-10 | 1.4834e-09 | 6.6965e-10 | 4.4845e-11 | 94160.406
184184.047 | 1.0358e-08 | 1.2968e-08 | 3.1137e-10 | 1.4132e-08 | 1.2704e-08 | 6.6818e-10 | 1.4647e-09 | 6.7065e-10 | 4.5112e-11 | 94172.578
184196.219 | 1.0301e-08 | 1.3091e-08 | 3.1566e-10 | 1.417e-08 | 1.2817e-08 | 6.7411e-10 | 1.4908e-09 | 6.8889e-10 | 4.5471e-11 | 94184.75
184208.375 | 1.0359e-08 | 1.3102e-08 | 3.1374e-10 | 1.4306e-08 | 1.2728e-08 | 6.7575e-10 | 1.469e-09 | 6.6992e-10 | 4.523e-11 | 94196.906
184220.547 | 1.0243e-08 | 1.307e-08 | 3.1295e-10 | 1.4273e-08 | 1.2686e-08 | 6.6894e-10 | 1.4684e-09 | 6.6646e-10 | 4.5088e-11 | 94209.078
184232.719 | 1.0379e-08 | 1.306e-08 | 3.1321e-10 | 1.4249e-08 | 1.2637e-08 | 6.7308e-10 | 1.462e-09 | 6.6537e-10 | 4.541e-11 | 94221.25
184244.875 | 1.0241e-08 | 1.3097e-08 | 3.1699e-10 | 1.4317e-08 | 1.2819e-08 | 6.6367e-10 | 1.4707e-09 | 6.7833e-10 | 4.5689e-11 | 94233.406
184257.047 | 1.0283e-08 | 1.3128e-08 | 3.1455e-10 | 1.4296e-08 | 1.2687e-08 | 6.746e-10 | 1.4874e-09 | 6.7766e-10 | 4.5585e-11 | 94245.578
184269.219 | 1.0294e-08 | 1.3215e-08 | 3.1775e-10 | 1.4212e-08 | 1.2651e-08 | 6.7031e-10 | 1.4771e-09 | 6.7602e-10 | 4.5056e-11 | 94257.75
184281.375 | 1.0381e-08 | 1.3071e-08 | 3.111e-10 | 1.4006e-08 | 1.2591e-08 | 6.6558e-10 | 1.4465e-09 | 6.7875e-10 | 4.5215e-11 | 94269.906
184293.547 | 1.0244e-08 | 1.3043e-08 | 3.1269e-10 | 1.415e-08 | 1.2618e-08 | 6.6306e-10 | 1.4585e-09 | 6.721e-10 | 4.5827e-11 | 94282.078
184305.719 | 1.042e-08 | 1.2904e-08 | 3.1385e-10 | 1.4135e-08 | 1.256e-08 | 6.7364e-10 | 1.4472e-09 | 6.6363e-10 | 4.4483e-11 | 94294.25
184317.891 | 1.0329e-08 | 1.3027e-08 | 3.0905e-10 | 1.405e-08 | 1.2567e-08 | 6.6875e-10 | 1.4392e-09 | 6.6519e-10 | 4.5134e-11 | 94306.422
184330.047 | 1.0193e-08 | 1.2941e-08 | 3.1132e-10 | 1.3969e-08 | 1.2617e-08 | 6.6559e-10 | 1.441e-09 | 6.6534e-10 | 4.4668e-11 | 94318.578
184342.219 | 1.0067e-08 | 1.292e-08 | 3.0927e-10 | 1.3961e-08 | 1.2682e-08 | 6.6438e-10 | 1.4402e-09 | 6.6599e-10 | 4.5028e-11 | 94330.75
184354.391 | 1.0207e-08 | 1.2714e-08 | 3.0227e-10 | 1.3926e-08 | 1.2405e-08 | 6.6397e-10 | 1.4486e-09 | 6.5253e-10 | 4.4541e-11 | 94342.922
184366.547 | 1.0155e-08 | 1.2695e-08 | 3.036e-10 | 1.3893e-08 | 1.2408e-08 | 6.6014e-10 | 1.4408e-09 | 6.6225e-10 | 4.454e-11 | 94355.078
184378.719 | 1.0101e-08 | 1.2847e-08 | 3.0636e-10 | 1.3996e-08 | 1.2486e-08 | 6.6282e-10 | 1.4442e-09 | 6.6619e-10 | 4.4513e-11 | 94367.25
184390.891 | 1.0104e-08 | 1.2827e-08 | 3.1085e-10 | 1.3894e-08 | 1.2562e-08 | 6.7597e-10 | 1.4405e-09 | 6.6415e-10 | 4.5074e-11 | 94379.422
184403.047 | 1.0241e-08 | 1.2896e-08 | 3.0772e-10 | 1.4144e-08 | 1.2544e-08 | 6.6646e-10 | 1.4354e-09 | 6.5656e-10 | 4.4622e-11 | 94391.578
184415.219 | 1.0194e-08 | 1.3031e-08 | 3.0676e-10 | 1.3982e-08 | 1.2348e-08 | 6.5885e-10 | 1.4388e-09 | 6.5332e-10 | 4.398e-11 | 94403.75
184427.391 | 1.0122e-08 | 1.2855e-08 | 3.0741e-10 | 1.3935e-08 | 1.2535e-08 | 6.6207e-10 | 1.4543e-09 | 6.656e-10 | 4.4571e-11 | 94415.922
184439.547 | 1.0071e-08 | 1.2956e-08 | 3.0916e-10 | 1.4076e-08 | 1.2608e-08 | 6.715e-10 | 1.4467e-09 | 6.733e-10 | 4.4789e-11 | 94428.078
184451.719 | 1.0305e-08 | 1.2779e-08 | 3.0988e-10 | 1.4127e-08 | 1.2579e-08 | 6.6641e-10 | 1.4515e-09 | 6.713e-10 | 4.4912e-11 | 94440.25
184463.891 | 1.0292e-08 | 1.2926e-08 | 3.1093e-10 | 1.4088e-08 | 1.2764e-08 | 6.6627e-10 | 1.4742e-09 | 6.7388e-10 | 4.5091e-11 | 94452.422
184476.047 | 1.0295e-08 | 1.2894e-08 | 3.1472e-10 | 1.4139e-08 | 1.2782e-08 | 6.7119e-10 | 1.4613e-09 | 6.8002e-10 | 4.5077e-11 | 94464.578
184488.219 | 1.034e-08 | 1.3018e-08 | 3.1616e-10 | 1.4251e-08 | 1.2753e-08 | 6.8273e-10 | 1.4706e-09 | 6.7839e-10 | 4.5698e-11 | 94476.75
184500.391 | 1.0405e-08 | 1.3183e-08 | 3.2597e-10 | 1.4364e-08 | 1.2983e-08 | 6.7461e-10 | 1.4603e-09 | 6.6076e-10 | 4.4562e-11 | 94488.922
184512.563 | 1.0172e-08 | 1.2813e-08 | 3.0924e-10 | 1.4097e-08 | 1.2556e-08 | 6.7064e-10 | 1.4319e-09 | 6.7479e-10 | 4.4001e-11 | 94501.094
184524.719 | 1.0211e-08 | 1.2789e-08 | 3.0955e-10 | 1.392e-08 | 1.2611e-08 | 6.6571e-10 | 1.4407e-09 | 6.6153e-10 | 4.4231e-11 | 94513.25
184536.891 | 1.0161e-08 | 1.2772e-08 | 3.0738e-10 | 1.376e-08 | 1.2557e-08 | 6.652e-10 | 1.4397e-09 | 6.5658e-10 | 4.4576e-11 | 94525.422
184549.063 | 1.0147e-08 | 1.2805e-08 | 3.0726e-10 | 1.3918e-08 | 1.2545e-08 | 6.6806e-10 | 1.4406e-09 | 6.5872e-10 | 4.425e-11 | 94537.594
184561.219 | 1.0223e-08 | 1.2859e-08 | 3.0942e-10 | 1.3947e-08 | 1.245e-08 | 6.6122e-10 | 1.4459e-09 | 6.6292e-10 | 4.4493e-11 | 94549.75
184573.391 | 1.0166e-08 | 1.3092e-08 | 3.1004e-10 | 1.4151e-08 | 1.2582e-08 | 6.623e-10 | 1.45e-09 | 6.6435e-10 | 4.5164e-11 | 94561.922
184585.563 | 1.0099e-08 | 1.2907e-08 | 3.0975e-10 | 1.3988e-08 | 1.2759e-08 | 6.828e-10 | 1.4497e-09 | 6.6377e-10 | 4.5125e-11 | 94574.094
184597.719 | 1.0318e-08 | 1.3039e-08 | 3.1096e-10 | 1.4002e-08 | 1.2699e-08 | 6.7119e-10 | 1.4447e-09 | 6.7375e-10 | 4.5086e-11 | 94586.25
184609.891 | 1.0307e-08 | 1.2949e-08 | 3.1261e-10 | 1.4055e-08 | 1.2565e-08 | 6.6934e-10 | 1.4563e-09 | 6.6488e-10 | 4.538e-11 | 94598.422
184622.063 | 1.0208e-08 | 1.3066e-08 | 3.1237e-10 | 1.4249e-08 | 1.2728e-08 | 6.7232e-10 | 1.4673e-09 | 6.7334e-10 | 4.5435e-11 | 94610.594
184634.219 | 1.0222e-08 | 1.2918e-08 | 3.1291e-10 | 1.4093e-08 | 1.279e-08 | 6.7413e-10 | 1.485e-09 | 6.7374e-10 | 4.5025e-11 | 94622.75
184646.391 | 1.0256e-08 | 1.2985e-08 | 3.1454e-10 | 1.4259e-08 | 1.2611e-08 | 6.7329e-10 | 1.4493e-09 | 6.6837e-10 | 4.5085e-11 | 94634.922
184658.563 | 1.0225e-08 | 1.2869e-08 | 3.0628e-10 | 1.3992e-08 | 1.2593e-08 | 6.6371e-10 | 1.4416e-09 | 6.5876e-10 | 4.4209e-11 | 94647.094
184670.719 | 1.0087e-08 | 1.262e-08 | 3.0655e-10 | 1.3879e-08 | 1.2479e-08 | 6.5618e-10 | 1.4445e-09 | 6.5615e-10 | 4.4468e-11 | 94659.25
184682.891 | 1.0083e-08 | 1.2804e-08 | 3.0466e-10 | 1.3795e-08 | 1.2454e-08 | 6.6166e-10 | 1.437e-09 | 6.5878e-10 | 4.38e-11 | 94671.422
184695.063 | 1.0254e-08 | 1.2788e-08 | 3.0659e-10 | 1.3909e-08 | 1.2441e-08 | 6.5968e-10 | 1.4419e-09 | 6.6418e-10 | 4.4235e-11 | 94683.594
184707.234 | 1.0185e-08 | 1.2975e-08 | 3.0917e-10 | 1.4096e-08 | 1.2555e-08 | 6.699e-10 | 1.4565e-09 | 6.6286e-10 | 4.4598e-11 | 94695.765
184719.391 | 1.0188e-08 | 1.282e-08 | 3.066e-10 | 1.3956e-08 | 1.246e-08 | 6.6699e-10 | 1.4422e-09 | 6.6288e-10 | 4.451e-11 | 94707.922
184731.563 | 1.0171e-08 | 1.2874e-08 | 3.0963e-10 | 1.4087e-08 | 1.2644e-08 | 6.6614e-10 | 1.4182e-09 | 6.6926e-10 | 4.4214e-11 | 94720.094
184743.734 | 1.0192e-08 | 1.2603e-08 | 3.0278e-10 | 1.3979e-08 | 1.2438e-08 | 6.6738e-10 | 1.4337e-09 | 6.5531e-10 | 4.4339e-11 | 94732.265
184755.891 | 1.0099e-08 | 1.2865e-08 | 3.0578e-10 | 1.3883e-08 | 1.2518e-08 | 6.5879e-10 | 1.4431e-09 | 6.6287e-10 | 4.4518e-11 | 94744.422
184768.063 | 1.0183e-08 | 1.2891e-08 | 3.0693e-10 | 1.3936e-08 | 1.2615e-08 | 6.607e-10 | 1.4444e-09 | 6.5817e-10 | 4.404e-11 | 94756.594
184780.234 | 1.0316e-08 | 1.2906e-08 | 3.0515e-10 | 1.3937e-08 | 1.2697e-08 | 6.6807e-10 | 1.4515e-09 | 6.6234e-10 | 4.5118e-11 | 94768.765
184792.391 | 1.0139e-08 | 1.285e-08 | 3.1393e-10 | 1.4087e-08 | 1.2605e-08 | 6.6751e-10 | 1.4394e-09 | 6.629e-10 | 4.4956e-11 | 94780.922
184804.563 | 1.0243e-08 | 1.2903e-08 | 3.118e-10 | 1.4153e-08 | 1.2549e-08 | 6.6331e-10 | 1.4535e-09 | 6.7304e-10 | 4.5428e-11 | 94793.094
184816.734 | 1.03e-08 | 1.2849e-08 | 3.1152e-10 | 1.3936e-08 | 1.2676e-08 | 6.6081e-10 | 1.4388e-09 | 6.6105e-10 | 4.5408e-11 | 94805.265
184828.891 | 1.0189e-08 | 1.2681e-08 | 3.0805e-10 | 1.3856e-08 | 1.2612e-08 | 6.5799e-10 | 1.4349e-09 | 6.5519e-10 | 4.4206e-11 | 94817.422
184841.063 | 1.0202e-08 | 1.2669e-08 | 3.0787e-10 | 1.386e-08 | 1.2615e-08 | 6.5443e-10 | 1.4452e-09 | 6.5548e-10 | 4.4232e-11 | 94829.594
184853.234 | 1.011e-08 | 1.2673e-08 | 3.0868e-10 | 1.3953e-08 | 1.2562e-08 | 6.6117e-10 | 1.4159e-09 | 6.5515e-10 | 4.4269e-11 | 94841.765
184865.391 | 1.0189e-08 | 1.2878e-08 | 3.0522e-10 | 1.3792e-08 | 1.2503e-08 | 6.5624e-10 | 1.4453e-09 | 6.5079e-10 | 4.4009e-11 | 94853.922
184877.563 | 1.0141e-08 | 1.2655e-08 | 3.0417e-10 | 1.3916e-08 | 1.2603e-08 | 6.5474e-10 | 1.4382e-09 | 6.6279e-10 | 4.4542e-11 | 94866.094
184889.734 | 1.0178e-08 | 1.2757e-08 | 3.0832e-10 | 1.3732e-08 | 1.2252e-08 | 6.5768e-10 | 1.4292e-09 | 6.6238e-10 | 4.4796e-11 | 94878.265
184901.906 | 1.0054e-08 | 1.2828e-08 | 3.0513e-10 | 1.3965e-08 | 1.2546e-08 | 6.6391e-10 | 1.4331e-09 | 6.5985e-10 | 4.4353e-11 | 94890.437
184914.063 | 1.0206e-08 | 1.2772e-08 | 3.0941e-10 | 1.3952e-08 | 1.2592e-08 | 6.7011e-10 | 1.4418e-09 | 6.6696e-10 | 4.4764e-11 | 94902.594
184926.234 | 1.0204e-08 | 1.2857e-08 | 3.1117e-10 | 1.4031e-08 | 1.2702e-08 | 6.6601e-10 | 1.4429e-09 | 6.6065e-10 | 4.5145e-11 | 94914.765
184938.406 | 1.0249e-08 | 1.289e-08 | 3.1265e-10 | 1.4082e-08 | 1.2556e-08 | 6.7018e-10 | 1.4664e-09 | 6.7427e-10 | 4.548e-11 | 94926.937
184950.563 | 1.036e-08 | 1.2986e-08 | 3.1123e-10 | 1.4116e-08 | 1.2735e-08 | 6.6566e-10 | 1.4692e-09 | 6.6494e-10 | 4.5028e-11 | 94939.094
184962.734 | 1.0218e-08 | 1.3175e-08 | 3.1108e-10 | 1.4193e-08 | 1.2749e-08 | 6.7432e-10 | 1.4508e-09 | 6.7853e-10 | 4.5264e-11 | 94951.265
184974.906 | 1.0321e-08 | 1.2949e-08 | 3.1457e-10 | 1.4208e-08 | 1.2856e-08 | 6.7607e-10 | 1.4733e-09 | 6.728e-10 | 4.4985e-11 | 94963.437
184987.063 | 1.0223e-08 | 1.3009e-08 | 3.131e-10 | 1.4171e-08 | 1.273e-08 | 6.7594e-10 | 1.4543e-09 | 6.7302e-10 | 4.5308e-11 | 94975.594
184999.234 | 1.0205e-08 | 1.2794e-08 | 3.1186e-10 | 1.4226e-08 | 1.2522e-08 | 6.6839e-10 | 1.4481e-09 | 6.7318e-10 | 4.4722e-11 | 94987.765
185011.406 | 1.0316e-08 | 1.3003e-08 | 3.087e-10 | 1.4102e-08 | 1.2641e-08 | 6.6128e-10 | 1.4543e-09 | 6.5941e-10 | 4.5148e-11 | 94999.937
185023.563 | 1.0292e-08 | 1.2987e-08 | 3.1049e-10 | 1.3963e-08 | 1.2573e-08 | 6.652e-10 | 1.4407e-09 | 6.6107e-10 | 4.4443e-11 | 95012.094
185035.734 | 1.0131e-08 | 1.2779e-08 | 3.0824e-10 | 1.4045e-08 | 1.2465e-08 | 6.5932e-10 | 1.4436e-09 | 6.6187e-10 | 4.4449e-11 | 95024.265
185047.906 | 1.0142e-08 | 1.2828e-08 | 3.0643e-10 | 1.4201e-08 | 1.2514e-08 | 6.6881e-10 | 1.4337e-09 | 6.6107e-10 | 4.4411e-11 | 95036.437
185060.063 | 1.0071e-08 | 1.291e-08 | 3.0562e-10 | 1.4072e-08 | 1.2666e-08 | 6.6828e-10 | 1.4528e-09 | 6.6246e-10 | 4.483e-11 | 95048.594
185072.234 | 1.014e-08 | 1.3054e-08 | 3.1529e-10 | 1.4139e-08 | 1.2717e-08 | 6.7584e-10 | 1.4748e-09 | 6.6536e-10 | 4.5244e-11 | 95060.765
185084.406 | 1.0294e-08 | 1.3003e-08 | 3.1343e-10 | 1.4106e-08 | 1.2685e-08 | 6.6832e-10 | 1.4418e-09 | 6.6436e-10 | 4.4914e-11 | 95072.937
185096.578 | 1.0249e-08 | 1.2819e-08 | 3.0605e-10 | 1.4151e-08 | 1.248e-08 | 6.6265e-10 | 1.46e-09 | 6.6558e-10 | 4.5046e-11 | 95085.109
185108.734 | 1.015e-08 | 1.2823e-08 | 3.0767e-10 | 1.4172e-08 | 1.2611e-08 | 6.609e-10 | 1.4534e-09 | 6.6846e-10 | 4.4262e-11 | 95097.265
185120.906 | 1.0288e-08 | 1.2748e-08 | 3.0738e-10 | 1.4093e-08 | 1.2551e-08 | 6.6083e-10 | 1.4468e-09 | 6.6604e-10 | 4.4434e-11 | 95109.437
185133.078 | 1.029e-08 | 1.2637e-08 | 3.0823e-10 | 1.3787e-08 | 1.2455e-08 | 6.6584e-10 | 1.4257e-09 | 6.6594e-10 | 4.4443e-11 | 95121.609
185145.234 | 1.008e-08 | 1.2811e-08 | 3.1023e-10 | 1.3859e-08 | 1.2576e-08 | 6.6243e-10 | 1.4428e-09 | 6.6543e-10 | 4.4602e-11 | 95133.765
185157.406 | 1.0235e-08 | 1.2926e-08 | 3.1072e-10 | 1.4132e-08 | 1.2619e-08 | 6.6987e-10 | 1.4478e-09 | 6.6801e-10 | 4.4748e-11 | 95145.937
185169.578 | 1.0257e-08 | 1.2897e-08 | 3.09e-10 | 1.394e-08 | 1.2569e-08 | 6.5481e-10 | 1.4448e-09 | 6.5506e-10 | 4.4431e-11 | 95158.109
185181.734 | 1.0274e-08 | 1.2777e-08 | 3.0739e-10 | 1.3958e-08 | 1.261e-08 | 6.6275e-10 | 1.4581e-09 | 6.6054e-10 | 4.4453e-11 | 95170.265
185193.906 | 1.02e-08 | 1.2861e-08 | 3.1069e-10 | 1.4104e-08 | 1.2451e-08 | 6.6183e-10 | 1.44e-09 | 6.5726e-10 | 4.4912e-11 | 95182.437
185206.078 | 1.0254e-08 | 1.2716e-08 | 3.1185e-10 | 1.3911e-08 | 1.2457e-08 | 6.592e-10 | 1.4377e-09 | 6.5667e-10 | 4.4485e-11 | 95194.609
185218.234 | 1.0182e-08 | 1.2787e-08 | 3.1075e-10 | 1.4001e-08 | 1.245e-08 | 6.6017e-10 | 1.4405e-09 | 6.6168e-10 | 4.4778e-11 | 95206.765
185230.406 | 1.0233e-08 | 1.2789e-08 | 3.0639e-10 | 1.3825e-08 | 1.2593e-08 | 6.616e-10 | 1.4471e-09 | 6.7084e-10 | 4.4806e-11 | 95218.937
185242.578 | 1.0155e-08 | 1.2753e-08 | 3.0863e-10 | 1.3781e-08 | 1.2514e-08 | 6.7338e-10 | 1.4376e-09 | 6.6748e-10 | 4.4541e-11 | 95231.109
185254.734 | 1.0032e-08 | 1.2688e-08 | 3.116e-10 | 1.4163e-08 | 1.2615e-08 | 6.6821e-10 | 1.4444e-09 | 6.6423e-10 | 4.4955e-11 | 95243.265
185266.906 | 1.0199e-08 | 1.2729e-08 | 3.0345e-10 | 1.3931e-08 | 1.2522e-08 | 6.5727e-10 | 1.4292e-09 | 6.5505e-10 | 4.4166e-11 | 95255.437
185279.078 | 1.0209e-08 | 1.2814e-08 | 3.0939e-10 | 1.3994e-08 | 1.2528e-08 | 6.6691e-10 | 1.4579e-09 | 6.5806e-10 | 4.4371e-11 | 95267.609
185291.25 | 1.0147e-08 | 1.2733e-08 | 3.1033e-10 | 1.392e-08 | 1.2601e-08 | 6.7005e-10 | 1.4407e-09 | 6.6096e-10 | 4.4559e-11 | 95279.781
185303.406 | 1.023e-08 | 1.2805e-08 | 3.0606e-10 | 1.3978e-08 | 1.2584e-08 | 6.6579e-10 | 1.4471e-09 | 6.593e-10 | 4.4474e-11 | 95291.937
185315.578 | 1.024e-08 | 1.29e-08 | 3.0911e-10 | 1.4025e-08 | 1.2613e-08 | 6.6181e-10 | 1.4513e-09 | 6.6713e-10 | 4.4403e-11 | 95304.109
185327.75 | 1.0263e-08 | 1.3035e-08 | 3.1017e-10 | 1.4066e-08 | 1.2684e-08 | 6.7122e-10 | 1.47e-09 | 6.6911e-10 | 4.4538e-11 | 95316.281
185339.906 | 1.0407e-08 | 1.3049e-08 | 3.1603e-10 | 1.4027e-08 | 1.2827e-08 | 6.8021e-10 | 1.4525e-09 | 6.6719e-10 | 4.511e-11 | 95328.437
185352.078 | 1.0282e-08 | 1.2894e-08 | 3.1064e-10 | 1.4031e-08 | 1.2595e-08 | 6.7059e-10 | 1.4726e-09 | 6.575e-10 | 4.5245e-11 | 95340.609
185364.25 | 1.0247e-08 | 1.2995e-08 | 3.1073e-10 | 1.4114e-08 | 1.2885e-08 | 6.7563e-10 | 1.4616e-09 | 6.7599e-10 | 4.4932e-11 | 95352.781
185376.406 | 1.0243e-08 | 1.3041e-08 | 3.1363e-10 | 1.4071e-08 | 1.2807e-08 | 6.6993e-10 | 1.4403e-09 | 6.7069e-10 | 4.4636e-11 | 95364.937
185388.578 | 1.0329e-08 | 1.2885e-08 | 3.1276e-10 | 1.3927e-08 | 1.2709e-08 | 6.7244e-10 | 1.4496e-09 | 6.7055e-10 | 4.5401e-11 | 95377.109
185400.75 | 1.0344e-08 | 1.2931e-08 | 3.1005e-10 | 1.407e-08 | 1.2609e-08 | 6.732e-10 | 1.4621e-09 | 6.6266e-10 | 4.5059e-11 | 95389.281
185412.906 | 1.021e-08 | 1.2769e-08 | 3.1289e-10 | 1.4134e-08 | 1.2745e-08 | 6.747e-10 | 1.4507e-09 | 6.769e-10 | 4.525e-11 | 95401.437
185425.078 | 1.0159e-08 | 1.2833e-08 | 3.1026e-10 | 1.4071e-08 | 1.272e-08 | 6.7359e-10 | 1.4607e-09 | 6.7291e-10 | 4.4673e-11 | 95413.609
185437.25 | 1.0177e-08 | 1.3076e-08 | 3.1046e-10 | 1.4039e-08 | 1.2653e-08 | 6.7034e-10 | 1.4805e-09 | 6.6554e-10 | 4.556e-11 | 95425.781
185449.406 | 1.0394e-08 | 1.3077e-08 | 3.1419e-10 | 1.409e-08 | 1.2693e-08 | 6.719e-10 | 1.4588e-09 | 6.7376e-10 | 4.5495e-11 | 95437.937
185461.578 | 1.0386e-08 | 1.2958e-08 | 3.1402e-10 | 1.4046e-08 | 1.2787e-08 | 6.766e-10 | 1.4644e-09 | 6.7582e-10 | 4.5822e-11 | 95450.109
185473.75 | 1.0417e-08 | 1.2991e-08 | 3.1393e-10 | 1.4365e-08 | 1.278e-08 | 6.7721e-10 | 1.4571e-09 | 6.7665e-10 | 4.5639e-11 | 95462.281
185485.922 | 1.0454e-08 | 1.3197e-08 | 3.1796e-10 | 1.4112e-08 | 1.2931e-08 | 6.7212e-10 | 1.4795e-09 | 6.799e-10 | 4.5572e-11 | 95474.453
185498.078 | 1.0481e-08 | 1.3031e-08 | 3.1194e-10 | 1.4214e-08 | 1.2743e-08 | 6.7407e-10 | 1.469e-09 | 6.6961e-10 | 4.5327e-11 | 95486.609
185510.25 | 1.0387e-08 | 1.313e-08 | 3.1061e-10 | 1.4057e-08 | 1.2682e-08 | 6.7306e-10 | 1.4446e-09 | 6.6372e-10 | 4.5246e-11 | 95498.781
185522.422 | 1.0347e-08 | 1.3077e-08 | 3.1128e-10 | 1.4081e-08 | 1.2592e-08 | 6.7193e-10 | 1.4479e-09 | 6.6837e-10 | 4.5101e-11 | 95510.953
185534.578 | 1.0315e-08 | 1.3056e-08 | 3.1237e-10 | 1.4168e-08 | 1.2762e-08 | 6.6593e-10 | 1.4635e-09 | 6.6252e-10 | 4.532e-11 | 95523.109
185546.75 | 1.0363e-08 | 1.2986e-08 | 3.1467e-10 | 1.4186e-08 | 1.2876e-08 | 6.7461e-10 | 1.4707e-09 | 6.7079e-10 | 4.5488e-11 | 95535.281
185558.922 | 1.0326e-08 | 1.2977e-08 | 3.1749e-10 | 1.4071e-08 | 1.2859e-08 | 6.7566e-10 | 1.4536e-09 | 6.7575e-10 | 4.5802e-11 | 95547.453
185571.078 | 1.0372e-08 | 1.2938e-08 | 3.1195e-10 | 1.4227e-08 | 1.2925e-08 | 6.8001e-10 | 1.464e-09 | 6.7593e-10 | 4.5456e-11 | 95559.609
185583.25 | 1.0369e-08 | 1.3169e-08 | 3.1497e-10 | 1.4283e-08 | 1.2779e-08 | 6.742e-10 | 1.46e-09 | 6.7436e-10 | 4.4711e-11 | 95571.781
185595.422 | 1.0169e-08 | 1.3104e-08 | 3.1541e-10 | 1.4232e-08 | 1.2635e-08 | 6.7304e-10 | 1.463e-09 | 6.6479e-10 | 4.5302e-11 | 95583.953
185607.578 | 1.029e-08 | 1.3033e-08 | 3.1161e-10 | 1.4166e-08 | 1.2626e-08 | 6.6885e-10 | 1.4446e-09 | 6.7443e-10 | 4.5839e-11 | 95596.109
185619.75 | 1.0116e-08 | 1.2788e-08 | 3.1109e-10 | 1.395e-08 | 1.2799e-08 | 6.7198e-10 | 1.4612e-09 | 6.6228e-10 | 4.5195e-11 | 95608.281
185631.922 | 1.017e-08 | 1.2996e-08 | 3.089e-10 | 1.4275e-08 | 1.2643e-08 | 6.7207e-10 | 1.4667e-09 | 6.6621e-10 | 4.5035e-11 | 95620.453
185644.094 | 1.0217e-08 | 1.3003e-08 | 3.1152e-10 | 1.425e-08 | 1.26e-08 | 6.6983e-10 | 1.4477e-09 | 6.7731e-10 | 4.5559e-11 | 95632.625
185656.25 | 1.0343e-08 | 1.2961e-08 | 3.1311e-10 | 1.4196e-08 | 1.2745e-08 | 6.6634e-10 | 1.4699e-09 | 6.6597e-10 | 4.4618e-11 | 95644.781
185668.422 | 1.0188e-08 | 1.2872e-08 | 3.1184e-10 | 1.3963e-08 | 1.2722e-08 | 6.688e-10 | 1.4566e-09 | 6.6741e-10 | 4.4797e-11 | 95656.953
185680.594 | 1.0275e-08 | 1.2858e-08 | 3.0949e-10 | 1.4139e-08 | 1.2614e-08 | 6.6645e-10 | 1.4644e-09 | 6.7618e-10 | 4.5668e-11 | 95669.125
185692.75 | 1.0341e-08 | 1.3014e-08 | 3.1201e-10 | 1.4268e-08 | 1.2806e-08 | 6.6492e-10 | 1.4554e-09 | 6.6946e-10 | 4.5356e-11 | 95681.281
185704.922 | 1.0105e-08 | 1.3062e-08 | 3.1207e-10 | 1.4202e-08 | 1.2815e-08 | 6.7735e-10 | 1.4683e-09 | 6.7286e-10 | 4.4899e-11 | 95693.453
185717.094 | 1.0348e-08 | 1.3014e-08 | 3.0982e-10 | 1.4154e-08 | 1.2639e-08 | 6.6084e-10 | 1.4491e-09 | 6.6995e-10 | 4.4505e-11 | 95705.625
185729.25 | 1.0332e-08 | 1.291e-08 | 3.0612e-10 | 1.4081e-08 | 1.2621e-08 | 6.638e-10 | 1.4528e-09 | 6.5902e-10 | 4.4631e-11 | 95717.781
185741.422 | 1.0187e-08 | 1.297e-08 | 3.0592e-10 | 1.4028e-08 | 1.2654e-08 | 6.6995e-10 | 1.4545e-09 | 6.6117e-10 | 4.5158e-11 | 95729.953
185753.594 | 1.0246e-08 | 1.3054e-08 | 3.1418e-10 | 1.4175e-08 | 1.272e-08 | 6.7064e-10 | 1.4664e-09 | 6.6677e-10 | 4.5484e-11 | 95742.125
185765.75 | 1.032e-08 | 1.3093e-08 | 3.1402e-10 | 1.4073e-08 | 1.2594e-08 | 6.7529e-10 | 1.463e-09 | 6.6847e-10 | 4.5121e-11 | 95754.281
185777.922 | 1.0229e-08 | 1.3093e-08 | 3.1065e-10 | 1.4011e-08 | 1.2666e-08 | 6.6691e-10 | 1.4492e-09 | 6.6605e-10 | 4.4929e-11 | 95766.453
185790.094 | 1.0205e-08 | 1.2963e-08 | 3.1239e-10 | 1.4071e-08 | 1.2628e-08 | 6.6686e-10 | 1.4549e-09 | 6.6609e-10 | 4.4505e-11 | 95778.625
185802.25 | 1.022e-08 | 1.3105e-08 | 3.1031e-10 | 1.3976e-08 | 1.271e-08 | 6.6892e-10 | 1.445e-09 | 6.6202e-10 | 4.4981e-11 | 95790.781
185814.422 | 1.0202e-08 | 1.2899e-08 | 3.1405e-10 | 1.4193e-08 | 1.26e-08 | 6.6266e-10 | 1.4552e-09 | 6.6352e-10 | 4.5069e-11 | 95802.953
185826.594 | 1.024e-08 | 1.2927e-08 | 3.1091e-10 | 1.4036e-08 | 1.2717e-08 | 6.6818e-10 | 1.4549e-09 | 6.7111e-10 | 4.536e-11 | 95815.125
185838.766 | 1.0224e-08 | 1.2959e-08 | 3.1156e-10 | 1.4127e-08 | 1.2662e-08 | 6.7339e-10 | 1.4701e-09 | 6.7126e-10 | 4.5054e-11 | 95827.297
185850.922 | 1.0258e-08 | 1.3055e-08 | 3.1364e-10 | 1.4315e-08 | 1.2851e-08 | 6.7491e-10 | 1.4742e-09 | 6.727e-10 | 4.5978e-11 | 95839.453
185863.094 | 1.0532e-08 | 1.2914e-08 | 3.1622e-10 | 1.4125e-08 | 1.2856e-08 | 6.671e-10 | 1.4653e-09 | 6.7398e-10 | 4.5325e-11 | 95851.625
185875.266 | 1.0311e-08 | 1.3055e-08 | 3.0939e-10 | 1.4286e-08 | 1.2736e-08 | 6.7123e-10 | 1.4288e-09 | 6.6003e-10 | 4.4703e-11 | 95863.797
185887.422 | 1.0187e-08 | 1.2991e-08 | 3.0573e-10 | 1.3963e-08 | 1.2531e-08 | 6.6698e-10 | 1.4318e-09 | 6.6367e-10 | 4.454e-11 | 95875.953
185899.594 | 1.01e-08 | 1.2933e-08 | 3.0679e-10 | 1.3976e-08 | 1.2594e-08 | 6.7376e-10 | 1.4577e-09 | 6.6376e-10 | 4.478e-11 | 95888.125
185911.766 | 1.0323e-08 | 1.2967e-08 | 3.1238e-10 | 1.3871e-08 | 1.2635e-08 | 6.6132e-10 | 1.4453e-09 | 6.568e-10 | 4.4645e-11 | 95900.297
185923.922 | 1.0234e-08 | 1.2969e-08 | 3.0583e-10 | 1.3949e-08 | 1.2571e-08 | 6.6458e-10 | 1.4336e-09 | 6.5696e-10 | 4.4973e-11 | 95912.453
185936.094 | 1.0108e-08 | 1.2959e-08 | 3.0848e-10 | 1.3796e-08 | 1.2676e-08 | 6.6253e-10 | 1.4353e-09 | 6.6198e-10 | 4.4324e-11 | 95924.625
185948.266 | 1.0242e-08 | 1.2933e-08 | 3.0629e-10 | 1.3847e-08 | 1.2559e-08 | 6.6664e-10 | 1.4416e-09 | 6.6178e-10 | 4.4324e-11 | 95936.797
185960.422 | 1.007e-08 | 1.3234e-08 | 3.0938e-10 | 1.3907e-08 | 1.2649e-08 | 6.5955e-10 | 1.4326e-09 | 6.5971e-10 | 4.4704e-11 | 95948.953
185972.594 | 1.0191e-08 | 1.2977e-08 | 3.0599e-10 | 1.3703e-08 | 1.2475e-08 | 6.5087e-10 | 1.4326e-09 | 6.5866e-10 | 4.4056e-11 | 95961.125
185984.766 | 1.0236e-08 | 1.2789e-08 | 3.0327e-10 | 1.3691e-08 | 1.2522e-08 | 6.625e-10 | 1.4194e-09 | 6.5739e-10 | 4.4202e-11 | 95973.297
185996.922 | 1.0369e-08 | 1.3e-08 | 3.0718e-10 | 1.382e-08 | 1.2594e-08 | 6.6323e-10 | 1.436e-09 | 6.6293e-10 | 4.4314e-11 | 95985.453
186009.094 | 1.0136e-08 | 1.2898e-08 | 3.0634e-10 | 1.3928e-08 | 1.2502e-08 | 6.6406e-10 | 1.4501e-09 | 6.6205e-10 | 4.4241e-11 | 95997.625
186021.266 | 1.0291e-08 | 1.2875e-08 | 3.0679e-10 | 1.3819e-08 | 1.2617e-08 | 6.5976e-10 | 1.4364e-09 | 6.5905e-10 | 4.4415e-11 | 96009.797
186033.438 | 1.0109e-08 | 1.2995e-08 | 3.1114e-10 | 1.3912e-08 | 1.2541e-08 | 6.594e-10 | 1.4295e-09 | 6.5888e-10 | 4.4589e-11 | 96021.969
186045.594 | 1.0259e-08 | 1.2858e-08 | 3.0821e-10 | 1.4024e-08 | 1.2787e-08 | 6.7651e-10 | 1.4535e-09 | 6.6597e-10 | 4.4644e-11 | 96034.125
186057.766 | 1.0334e-08 | 1.3005e-08 | 3.0509e-10 | 1.3952e-08 | 1.2667e-08 | 6.6436e-10 | 1.4487e-09 | 6.6484e-10 | 4.4298e-11 | 96046.297
186069.938 | 1.0246e-08 | 1.2786e-08 | 3.0489e-10 | 1.3686e-08 | 1.2491e-08 | 6.5335e-10 | 1.4272e-09 | 6.6015e-10 | 4.428e-11 | 96058.469
186082.094 | 1.0293e-08 | 1.2971e-08 | 3.043e-10 | 1.3675e-08 | 1.2537e-08 | 6.5018e-10 | 1.4128e-09 | 6.551e-10 | 4.4195e-11 | 96070.625
186094.266 | 1.0279e-08 | 1.2823e-08 | 3.0249e-10 | 1.3605e-08 | 1.2545e-08 | 6.5691e-10 | 1.4232e-09 | 6.5238e-10 | 4.3422e-11 | 96082.797
186106.438 | 1.0146e-08 | 1.2797e-08 | 2.9964e-10 | 1.3715e-08 | 1.2505e-08 | 6.6886e-10 | 1.4182e-09 | 6.4889e-10 | 4.4245e-11 | 96094.969
186118.594 | 9.9941e-09 | 1.282e-08 | 3.0299e-10 | 1.3669e-08 | 1.2566e-08 | 6.6206e-10 | 1.4239e-09 | 6.4838e-10 | 4.4202e-11 | 96107.125
186130.766 | 1.0137e-08 | 1.2747e-08 | 3.0715e-10 | 1.3976e-08 | 1.2648e-08 | 6.6206e-10 | 1.4279e-09 | 6.5947e-10 | 4.4074e-11 | 96119.297
186142.938 | 1.022e-08 | 1.2601e-08 | 3.0218e-10 | 1.3738e-08 | 1.2366e-08 | 6.5894e-10 | 1.4254e-09 | 6.484e-10 | 4.485e-11 | 96131.469
186155.094 | 1.0191e-08 | 1.2889e-08 | 3.0812e-10 | 1.3868e-08 | 1.254e-08 | 6.6736e-10 | 1.4111e-09 | 6.5674e-10 | 4.4587e-11 | 96143.625
186167.266 | 1.0157e-08 | 1.283e-08 | 3.0205e-10 | 1.3752e-08 | 1.2568e-08 | 6.544e-10 | 1.4239e-09 | 6.5435e-10 | 4.4489e-11 | 96155.797
186179.438 | 1.0174e-08 | 1.2804e-08 | 3.0352e-10 | 1.3664e-08 | 1.2516e-08 | 6.6661e-10 | 1.4296e-09 | 6.5474e-10 | 4.4314e-11 | 96167.969
186191.594 | 1.0125e-08 | 1.2914e-08 | 3.0755e-10 | 1.3847e-08 | 1.2644e-08 | 6.5838e-10 | 1.4417e-09 | 6.6459e-10 | 4.4587e-11 | 96180.125
186203.766 | 1.0085e-08 | 1.2812e-08 | 3.0455e-10 | 1.3779e-08 | 1.2443e-08 | 6.6083e-10 | 1.4379e-09 | 6.5784e-10 | 4.3692e-11 | 96192.297
186215.938 | 1.036e-08 | 1.2926e-08 | 3.0637e-10 | 1.397e-08 | 1.261e-08 | 6.6927e-10 | 1.4336e-09 | 6.5937e-10 | 4.4815e-11 | 96204.469
186228.109 | 1.0179e-08 | 1.2813e-08 | 3.1006e-10 | 1.3953e-08 | 1.2608e-08 | 6.7482e-10 | 1.4274e-09 | 6.6681e-10 | 4.5232e-11 | 96216.64
186240.266 | 1.0298e-08 | 1.3123e-08 | 3.1118e-10 | 1.3947e-08 | 1.2606e-08 | 6.786e-10 | 1.4546e-09 | 6.584e-10 | 4.4662e-11 | 96228.797
186252.438 | 1.0249e-08 | 1.2888e-08 | 3.0471e-10 | 1.3726e-08 | 1.2482e-08 | 6.6034e-10 | 1.4176e-09 | 6.475e-10 | 4.3954e-11 | 96240.969
186264.609 | 1.0104e-08 | 1.272e-08 | 3.0373e-10 | 1.3605e-08 | 1.2532e-08 | 6.5071e-10 | 1.4239e-09 | 6.4419e-10 | 4.3502e-11 | 96253.14
186276.766 | 1.0107e-08 | 1.2735e-08 | 3.038e-10 | 1.3787e-08 | 1.2482e-08 | 6.5612e-10 | 1.4154e-09 | 6.4934e-10 | 4.4269e-11 | 96265.297
186288.938 | 1.0258e-08 | 1.2795e-08 | 3.0494e-10 | 1.3836e-08 | 1.2603e-08 | 6.5364e-10 | 1.4158e-09 | 6.4907e-10 | 4.4132e-11 | 96277.469
186301.109 | 1.0159e-08 | 1.2849e-08 | 3.0717e-10 | 1.3664e-08 | 1.2447e-08 | 6.4899e-10 | 1.4279e-09 | 6.5235e-10 | 4.3762e-11 | 96289.64
186313.266 | 1.0246e-08 | 1.2786e-08 | 3.0256e-10 | 1.38e-08 | 1.2597e-08 | 6.6907e-10 | 1.4172e-09 | 6.4689e-10 | 4.4326e-11 | 96301.797
186325.438 | 1.0168e-08 | 1.2791e-08 | 3.0468e-10 | 1.376e-08 | 1.243e-08 | 6.5796e-10 | 1.4186e-09 | 6.6601e-10 | 4.4895e-11 | 96313.969
186337.609 | 1.0368e-08 | 1.2813e-08 | 3.023e-10 | 1.3783e-08 | 1.2531e-08 | 6.5672e-10 | 1.4086e-09 | 6.5371e-10 | 4.3566e-11 | 96326.14
186349.766 | 1.0122e-08 | 1.2812e-08 | 2.9848e-10 | 1.3788e-08 | 1.2315e-08 | 6.6197e-10 | 1.4267e-09 | 6.5544e-10 | 4.3725e-11 | 96338.297
186361.938 | 1.0207e-08 | 1.283e-08 | 3.0512e-10 | 1.3765e-08 | 1.233e-08 | 6.5635e-10 | 1.4303e-09 | 6.5382e-10 | 4.4352e-11 | 96350.469
186374.109 | 1.0214e-08 | 1.2766e-08 | 3.0824e-10 | 1.3857e-08 | 1.2642e-08 | 6.6551e-10 | 1.4369e-09 | 6.5562e-10 | 4.4349e-11 | 96362.64
186386.266 | 1.0144e-08 | 1.2822e-08 | 3.0768e-10 | 1.3889e-08 | 1.2666e-08 | 6.5828e-10 | 1.4226e-09 | 6.5792e-10 | 4.3809e-11 | 96374.797
186398.438 | 1.0116e-08 | 1.2645e-08 | 3.002e-10 | 1.3857e-08 | 1.2385e-08 | 6.5936e-10 | 1.4146e-09 | 6.5205e-10 | 4.3342e-11 | 96386.969
186410.609 | 1.0179e-08 | 1.2533e-08 | 3.0037e-10 | 1.3675e-08 | 1.2373e-08 | 6.622e-10 | 1.4125e-09 | 6.4327e-10 | 4.3423e-11 | 96399.14
186422.781 | 1.0183e-08 | 1.2784e-08 | 2.9984e-10 | 1.3676e-08 | 1.2412e-08 | 6.5958e-10 | 1.432e-09 | 6.4518e-10 | 4.2951e-11 | 96411.312
186434.938 | 1.0104e-08 | 1.2645e-08 | 3.0436e-10 | 1.3571e-08 | 1.229e-08 | 6.5272e-10 | 1.4143e-09 | 6.4352e-10 | 4.3501e-11 | 96423.469
186447.109 | 1.007e-08 | 1.2469e-08 | 3.0124e-10 | 1.3569e-08 | 1.2235e-08 | 6.5008e-10 | 1.4173e-09 | 6.3884e-10 | 4.3524e-11 | 96435.64
186459.281 | 1.0055e-08 | 1.2525e-08 | 3.0321e-10 | 1.3667e-08 | 1.2348e-08 | 6.4961e-10 | 1.3972e-09 | 6.4825e-10 | 4.3647e-11 | 96447.812
186471.438 | 1.0016e-08 | 1.2485e-08 | 3.008e-10 | 1.3742e-08 | 1.24e-08 | 6.4836e-10 | 1.4002e-09 | 6.5089e-10 | 4.3652e-11 | 96459.969
186483.609 | 1.0128e-08 | 1.2596e-08 | 3.0102e-10 | 1.3795e-08 | 1.2423e-08 | 6.4598e-10 | 1.4088e-09 | 6.5171e-10 | 4.4142e-11 | 96472.14
186495.781 | 1.014e-08 | 1.261e-08 | 3.0448e-10 | 1.381e-08 | 1.2462e-08 | 6.5667e-10 | 1.4284e-09 | 6.5361e-10 | 4.3684e-11 | 96484.312
186507.938 | 1.0267e-08 | 1.259e-08 | 3.0408e-10 | 1.366e-08 | 1.2447e-08 | 6.5328e-10 | 1.4104e-09 | 6.4568e-10 | 4.4207e-11 | 96496.469
186520.109 | 1.0038e-08 | 1.2571e-08 | 3.0567e-10 | 1.3843e-08 | 1.2429e-08 | 6.5375e-10 | 1.4149e-09 | 6.5091e-10 | 4.3643e-11 | 96508.64
186532.281 | 1.0007e-08 | 1.2714e-08 | 3.0597e-10 | 1.3806e-08 | 1.2394e-08 | 6.5828e-10 | 1.4283e-09 | 6.5127e-10 | 4.3862e-11 | 96520.812
186544.438 | 1.0059e-08 | 1.2609e-08 | 3.0342e-10 | 1.3672e-08 | 1.2413e-08 | 6.5274e-10 | 1.4292e-09 | 6.5156e-10 | 4.382e-11 | 96532.969
186556.609 | 9.9719e-09 | 1.2421e-08 | 3.029e-10 | 1.3704e-08 | 1.2298e-08 | 6.5724e-10 | 1.407e-09 | 6.4798e-10 | 4.4001e-11 | 96545.14
186568.781 | 1.0115e-08 | 1.2532e-08 | 3.0609e-10 | 1.3939e-08 | 1.232e-08 | 6.5652e-10 | 1.4356e-09 | 6.5325e-10 | 4.3926e-11 | 96557.312
186580.938 | 1.0249e-08 | 1.2637e-08 | 3.0193e-10 | 1.3858e-08 | 1.2382e-08 | 6.5736e-10 | 1.4264e-09 | 6.5242e-10 | 4.3617e-11 | 96569.469
186593.109 | 1.0248e-08 | 1.258e-08 | 3.0641e-10 | 1.3849e-08 | 1.2432e-08 | 6.5772e-10 | 1.4206e-09 | 6.4809e-10 | 4.3718e-11 | 96581.64
186605.281 | 9.9964e-09 | 1.2658e-08 | 3.0591e-10 | 1.3574e-08 | 1.2247e-08 | 6.5118e-10 | 1.4031e-09 | 6.4263e-10 | 4.3557e-11 | 96593.812
186617.453 | 1.0025e-08 | 1.2501e-08 | 3.0164e-10 | 1.3727e-08 | 1.2343e-08 | 6.5061e-10 | 1.3954e-09 | 6.5251e-10 | 4.3945e-11 | 96605.984
186629.609 | 1.0009e-08 | 1.2622e-08 | 2.9726e-10 | 1.3812e-08 | 1.2286e-08 | 6.5368e-10 | 1.4053e-09 | 6.5186e-10 | 4.3119e-11 | 96618.14
186641.781 | 1.0053e-08 | 1.2625e-08 | 3.0026e-10 | 1.3823e-08 | 1.237e-08 | 6.4857e-10 | 1.4015e-09 | 6.4282e-10 | 4.3432e-11 | 96630.312
186653.953 | 1.0024e-08 | 1.2664e-08 | 2.9679e-10 | 1.3666e-08 | 1.2395e-08 | 6.5647e-10 | 1.4156e-09 | 6.428e-10 | 4.3529e-11 | 96642.484
186666.109 | 1.0075e-08 | 1.265e-08 | 3.0222e-10 | 1.3705e-08 | 1.2389e-08 | 6.468e-10 | 1.3928e-09 | 6.4862e-10 | 4.3908e-11 | 96654.64
186678.281 | 9.9907e-09 | 1.2588e-08 | 2.9787e-10 | 1.3894e-08 | 1.2371e-08 | 6.463e-10 | 1.408e-09 | 6.4343e-10 | 4.4065e-11 | 96666.812
186690.453 | 1.0001e-08 | 1.2589e-08 | 3.0072e-10 | 1.3533e-08 | 1.2311e-08 | 6.5386e-10 | 1.4093e-09 | 6.5176e-10 | 4.3761e-11 | 96678.984
186702.609 | 9.9629e-09 | 1.2678e-08 | 3.0319e-10 | 1.373e-08 | 1.2302e-08 | 6.459e-10 | 1.4191e-09 | 6.4774e-10 | 4.3679e-11 | 96691.14
186714.781 | 1.0328e-08 | 1.2583e-08 | 3.0165e-10 | 1.3664e-08 | 1.2261e-08 | 6.4759e-10 | 1.4157e-09 | 6.3283e-10 | 4.3166e-11 | 96703.312
186726.953 | 1.0042e-08 | 1.2552e-08 | 2.9765e-10 | 1.3386e-08 | 1.2174e-08 | 6.5048e-10 | 1.3934e-09 | 6.4003e-10 | 4.3116e-11 | 96715.484
186739.109 | 1.0019e-08 | 1.2449e-08 | 2.9967e-10 | 1.3535e-08 | 1.2314e-08 | 6.5387e-10 | 1.4183e-09 | 6.4014e-10 | 4.3431e-11 | 96727.64
186751.281 | 1.0001e-08 | 1.2586e-08 | 3.0154e-10 | 1.3706e-08 | 1.2387e-08 | 6.5261e-10 | 1.417e-09 | 6.4105e-10 | 4.3547e-11 | 96739.812
186763.453 | 1.0118e-08 | 1.2486e-08 | 2.9881e-10 | 1.37e-08 | 1.221e-08 | 6.5479e-10 | 1.4112e-09 | 6.4014e-10 | 4.3164e-11 | 96751.984
186775.609 | 9.9583e-09 | 1.2551e-08 | 2.9813e-10 | 1.3525e-08 | 1.2174e-08 | 6.5229e-10 | 1.3836e-09 | 6.4768e-10 | 4.3693e-11 | 96764.14
186787.781 | 9.8926e-09 | 1.2412e-08 | 2.9701e-10 | 1.3758e-08 | 1.2284e-08 | 6.4499e-10 | 1.3759e-09 | 6.3245e-10 | 4.2672e-11 | 96776.312
186799.953 | 9.9117e-09 | 1.2611e-08 | 2.9959e-10 | 1.3544e-08 | 1.2302e-08 | 6.4132e-10 | 1.3865e-09 | 6.4383e-10 | 4.2654e-11 | 96788.484
186812.125 | 9.8767e-09 | 1.2489e-08 | 2.9416e-10 | 1.3486e-08 | 1.2198e-08 | 6.4272e-10 | 1.3941e-09 | 6.3824e-10 | 4.3053e-11 | 96800.656
186824.281 | 1.008e-08 | 1.2524e-08 | 2.9764e-10 | 1.3573e-08 | 1.223e-08 | 6.5022e-10 | 1.3847e-09 | 6.4227e-10 | 4.2945e-11 | 96812.812
186836.453 | 9.928e-09 | 1.2504e-08 | 2.9807e-10 | 1.3422e-08 | 1.2247e-08 | 6.4755e-10 | 1.3855e-09 | 6.4258e-10 | 4.3278e-11 | 96824.984
186848.625 | 9.9866e-09 | 1.2573e-08 | 3.0047e-10 | 1.3588e-08 | 1.2356e-08 | 6.5821e-10 | 1.4096e-09 | 6.4807e-10 | 4.3106e-11 | 96837.156
186860.781 | 1.0062e-08 | 1.2571e-08 | 2.9748e-10 | 1.3641e-08 | 1.2308e-08 | 6.4286e-10 | 1.4133e-09 | 6.4011e-10 | 4.3446e-11 | 96849.312
186872.953 | 9.8158e-09 | 1.2569e-08 | 3.0211e-10 | 1.3599e-08 | 1.2533e-08 | 6.4445e-10 | 1.4129e-09 | 6.5208e-10 | 4.3864e-11 | 96861.484
186885.125 | 1.0171e-08 | 1.2674e-08 | 2.9775e-10 | 1.3571e-08 | 1.2413e-08 | 6.4626e-10 | 1.4107e-09 | 6.4883e-10 | 4.343e-11 | 96873.656
186897.281 | 1.0049e-08 | 1.2553e-08 | 3.0517e-10 | 1.377e-08 | 1.2242e-08 | 6.5285e-10 | 1.4136e-09 | 6.4688e-10 | 4.3326e-11 | 96885.812
186909.453 | 9.9882e-09 | 1.2485e-08 | 3.0455e-10 | 1.3855e-08 | 1.2306e-08 | 6.5449e-10 | 1.4127e-09 | 6.4549e-10 | 4.4275e-11 | 96897.984
186921.625 | 1.0002e-08 | 1.2483e-08 | 3.0177e-10 | 1.359e-08 | 1.2413e-08 | 6.5464e-10 | 1.4221e-09 | 6.4617e-10 | 4.3972e-11 | 96910.156
186933.781 | 1.0114e-08 | 1.234e-08 | 3.0267e-10 | 1.3699e-08 | 1.2332e-08 | 6.5164e-10 | 1.3948e-09 | 6.43e-10 | 4.3471e-11 | 96922.312
186945.953 | 9.8707e-09 | 1.2415e-08 | 2.9888e-10 | 1.3545e-08 | 1.2151e-08 | 6.4861e-10 | 1.3928e-09 | 6.4075e-10 | 4.3177e-11 | 96934.484
186958.125 | 9.9425e-09 | 1.2421e-08 | 2.9905e-10 | 1.3503e-08 | 1.2156e-08 | 6.4166e-10 | 1.4046e-09 | 6.5247e-10 | 4.3018e-11 | 96946.656
186970.281 | 9.9801e-09 | 1.2409e-08 | 3.0078e-10 | 1.3647e-08 | 1.2155e-08 | 6.4699e-10 | 1.4e-09 | 6.4245e-10 | 4.3254e-11 | 96958.812
186982.453 | 9.9207e-09 | 1.2386e-08 | 2.9965e-10 | 1.3484e-08 | 1.2262e-08 | 6.4625e-10 | 1.4076e-09 | 6.446e-10 | 4.3296e-11 | 96970.984
186994.625 | 1.0037e-08 | 1.236e-08 | 3.0032e-10 | 1.3499e-08 | 1.2181e-08 | 6.4863e-10 | 1.3974e-09 | 6.3953e-10 | 4.2754e-11 | 96983.156
187006.797 | 1.0051e-08 | 1.2349e-08 | 2.9557e-10 | 1.3539e-08 | 1.2157e-08 | 6.4809e-10 | 1.4018e-09 | 6.414e-10 | 4.3044e-11 | 96995.328
187018.953 | 9.9426e-09 | 1.24e-08 | 3.0189e-10 | 1.346e-08 | 1.2389e-08 | 6.5033e-10 | 1.395e-09 | 6.4485e-10 | 4.339e-11 | 97007.484
187031.125 | 9.9833e-09 | 1.2562e-08 | 2.9975e-10 | 1.3609e-08 | 1.238e-08 | 6.5268e-10 | 1.4022e-09 | 6.5373e-10 | 4.3112e-11 | 97019.656
187043.297 | 9.9811e-09 | 1.2507e-08 | 3.0594e-10 | 1.3637e-08 | 1.2162e-08 | 6.5288e-10 | 1.4078e-09 | 6.4516e-10 | 4.3145e-11 | 97031.828
187055.453 | 1.0007e-08 | 1.2457e-08 | 3.0128e-10 | 1.3589e-08 | 1.2222e-08 | 6.486e-10 | 1.4065e-09 | 6.4475e-10 | 4.3389e-11 | 97043.984
187067.625 | 1.0015e-08 | 1.2505e-08 | 3.0019e-10 | 1.3536e-08 | 1.221e-08 | 6.5329e-10 | 1.4126e-09 | 6.4583e-10 | 4.3012e-11 | 97056.156
187079.797 | 9.9636e-09 | 1.2618e-08 | 3.0254e-10 | 1.3662e-08 | 1.2167e-08 | 6.5543e-10 | 1.4153e-09 | 6.4308e-10 | 4.304e-11 | 97068.328
187091.953 | 1.0067e-08 | 1.2465e-08 | 3.0017e-10 | 1.3539e-08 | 1.2261e-08 | 6.4833e-10 | 1.3836e-09 | 6.3938e-10 | 4.3029e-11 | 97080.484
187104.125 | 9.981e-09 | 1.2553e-08 | 2.9364e-10 | 1.3434e-08 | 1.2291e-08 | 6.4154e-10 | 1.4012e-09 | 6.4066e-10 | 4.2957e-11 | 97092.656
187116.297 | 9.8807e-09 | 1.2453e-08 | 2.9507e-10 | 1.3517e-08 | 1.2195e-08 | 6.4169e-10 | 1.4049e-09 | 6.403e-10 | 4.2864e-11 | 97104.828
187128.453 | 9.9621e-09 | 1.2364e-08 | 2.9786e-10 | 1.3569e-08 | 1.2087e-08 | 6.4342e-10 | 1.3926e-09 | 6.3848e-10 | 4.2731e-11 | 97116.984
187140.625 | 1.0036e-08 | 1.2548e-08 | 2.9956e-10 | 1.3609e-08 | 1.2303e-08 | 6.5411e-10 | 1.3979e-09 | 6.4797e-10 | 4.3427e-11 | 97129.156
187152.797 | 9.908e-09 | 1.2595e-08 | 2.9691e-10 | 1.3537e-08 | 1.2227e-08 | 6.496e-10 | 1.4064e-09 | 6.5044e-10 | 4.3845e-11 | 97141.328
187164.969 | 1.0026e-08 | 1.2698e-08 | 3.0082e-10 | 1.3502e-08 | 1.2289e-08 | 6.5146e-10 | 1.4303e-09 | 6.5739e-10 | 4.4065e-11 | 97153.5
187177.125 | 1.0124e-08 | 1.2562e-08 | 3.0423e-10 | 1.3871e-08 | 1.2533e-08 | 6.6346e-10 | 1.4261e-09 | 6.6228e-10 | 4.4416e-11 | 97165.656
187189.297 | 1.0069e-08 | 1.2658e-08 | 3.0014e-10 | 1.379e-08 | 1.2364e-08 | 6.6557e-10 | 1.4548e-09 | 6.5514e-10 | 4.4414e-11 | 97177.828
187201.469 | 1.0056e-08 | 1.262e-08 | 3.0813e-10 | 1.3899e-08 | 1.2473e-08 | 6.5746e-10 | 1.4427e-09 | 6.6146e-10 | 4.4613e-11 | 97190
187213.625 | 1.0196e-08 | 1.2616e-08 | 3.0481e-10 | 1.3927e-08 | 1.2471e-08 | 6.5269e-10 | 1.4279e-09 | 6.5636e-10 | 4.402e-11 | 97202.156
187225.797 | 1.0193e-08 | 1.268e-08 | 3.0577e-10 | 1.3804e-08 | 1.2357e-08 | 6.4937e-10 | 1.4026e-09 | 6.4952e-10 | 4.3469e-11 | 97214.328
187237.969 | 9.846e-09 | 1.2623e-08 | 3.0034e-10 | 1.3693e-08 | 1.239e-08 | 6.4844e-10 | 1.3928e-09 | 6.4348e-10 | 4.3483e-11 | 97226.5
187250.125 | 9.9504e-09 | 1.2534e-08 | 2.9905e-10 | 1.3593e-08 | 1.2166e-08 | 6.4152e-10 | 1.4103e-09 | 6.4196e-10 | 4.371e-11 | 97238.656
187262.297 | 9.9056e-09 | 1.2497e-08 | 2.962e-10 | 1.3482e-08 | 1.2325e-08 | 6.4137e-10 | 1.4003e-09 | 6.4834e-10 | 4.335e-11 | 97250.828
187274.469 | 9.8034e-09 | 1.2407e-08 | 2.9602e-10 | 1.3477e-08 | 1.2172e-08 | 6.5337e-10 | 1.3965e-09 | 6.3777e-10 | 4.3128e-11 | 97263
187286.625 | 9.9663e-09 | 1.2616e-08 | 2.9814e-10 | 1.3761e-08 | 1.2388e-08 | 6.475e-10 | 1.4085e-09 | 6.4151e-10 | 4.3083e-11 | 97275.156
187298.797 | 1.0025e-08 | 1.241e-08 | 2.9828e-10 | 1.3641e-08 | 1.2338e-08 | 6.4458e-10 | 1.4018e-09 | 6.365e-10 | 4.4013e-11 | 97287.328
187310.969 | 1.0077e-08 | 1.2585e-08 | 2.9892e-10 | 1.3681e-08 | 1.2319e-08 | 6.5638e-10 | 1.4084e-09 | 6.4137e-10 | 4.3481e-11 | 97299.5
187323.125 | 1.0042e-08 | 1.2595e-08 | 3.0249e-10 | 1.3702e-08 | 1.2337e-08 | 6.4258e-10 | 1.4208e-09 | 6.4622e-10 | 4.3065e-11 | 97311.656
187335.297 | 1.0038e-08 | 1.2494e-08 | 3.0059e-10 | 1.3693e-08 | 1.2193e-08 | 6.4305e-10 | 1.4146e-09 | 6.428e-10 | 4.4081e-11 | 97323.828
187347.469 | 9.8846e-09 | 1.2338e-08 | 2.9589e-10 | 1.3697e-08 | 1.2277e-08 | 6.4057e-10 | 1.3948e-09 | 6.4514e-10 | 4.3233e-11 | 97336
187359.641 | 1.0025e-08 | 1.2422e-08 | 3.0095e-10 | 1.3753e-08 | 1.233e-08 | 6.438e-10 | 1.3913e-09 | 6.4074e-10 | 4.2823e-11 | 97348.172
187371.797 | 9.9669e-09 | 1.2447e-08 | 3.0151e-10 | 1.3673e-08 | 1.2165e-08 | 6.4646e-10 | 1.3941e-09 | 6.4144e-10 | 4.2666e-11 | 97360.328
187383.969 | 9.8935e-09 | 1.238e-08 | 2.9973e-10 | 1.3425e-08 | 1.224e-08 | 6.5454e-10 | 1.3961e-09 | 6.4426e-10 | 4.3608e-11 | 97372.5
187396.141 | 1.0095e-08 | 1.2594e-08 | 3.0111e-10 | 1.3689e-08 | 1.2166e-08 | 6.4745e-10 | 1.3938e-09 | 6.3869e-10 | 4.3132e-11 | 97384.672
187408.297 | 9.979e-09 | 1.2423e-08 | 3.0041e-10 | 1.3646e-08 | 1.2268e-08 | 6.5208e-10 | 1.405e-09 | 6.4879e-10 | 4.3632e-11 | 97396.828
187420.469 | 1.0019e-08 | 1.2556e-08 | 3.0197e-10 | 1.3616e-08 | 1.2444e-08 | 6.4484e-10 | 1.4154e-09 | 6.5005e-10 | 4.3453e-11 | 97409
187432.641 | 1.0012e-08 | 1.2469e-08 | 3.0385e-10 | 1.3574e-08 | 1.2294e-08 | 6.5079e-10 | 1.3954e-09 | 6.4181e-10 | 4.3128e-11 | 97421.172
187444.797 | 9.8529e-09 | 1.2483e-08 | 3.0041e-10 | 1.3686e-08 | 1.2288e-08 | 6.4783e-10 | 1.4099e-09 | 6.4428e-10 | 4.2898e-11 | 97433.328
187456.969 | 9.9875e-09 | 1.2378e-08 | 3.0074e-10 | 1.3625e-08 | 1.23e-08 | 6.4044e-10 | 1.3928e-09 | 6.3869e-10 | 4.3145e-11 | 97445.5
187469.141 | 9.8656e-09 | 1.2307e-08 | 2.9732e-10 | 1.3476e-08 | 1.215e-08 | 6.4101e-10 | 1.3955e-09 | 6.345e-10 | 4.2274e-11 | 97457.672
187481.297 | 9.9514e-09 | 1.231e-08 | 2.9402e-10 | 1.3432e-08 | 1.2237e-08 | 6.3742e-10 | 1.3804e-09 | 6.3139e-10 | 4.3243e-11 | 97469.828
187493.469 | 9.8473e-09 | 1.2448e-08 | 2.9755e-10 | 1.3446e-08 | 1.2174e-08 | 6.425e-10 | 1.4036e-09 | 6.3631e-10 | 4.307e-11 | 97482
187505.641 | 9.9002e-09 | 1.2507e-08 | 2.9832e-10 | 1.3619e-08 | 1.217e-08 | 6.4831e-10 | 1.3891e-09 | 6.4507e-10 | 4.293e-11 | 97494.172
187517.797 | 1.0017e-08 | 1.2393e-08 | 2.9587e-10 | 1.353e-08 | 1.2078e-08 | 6.3628e-10 | 1.3807e-09 | 6.4242e-10 | 4.3041e-11 | 97506.328
187529.969 | 1.0094e-08 | 1.2591e-08 | 2.9835e-10 | 1.3477e-08 | 1.2267e-08 | 6.4273e-10 | 1.4145e-09 | 6.3597e-10 | 4.2853e-11 | 97518.5
187542.141 | 9.9279e-09 | 1.2433e-08 | 3.0262e-10 | 1.3587e-08 | 1.2236e-08 | 6.4365e-10 | 1.404e-09 | 6.4442e-10 | 4.3105e-11 | 97530.672
187554.313 | 1.0065e-08 | 1.2239e-08 | 2.9989e-10 | 1.3544e-08 | 1.219e-08 | 6.4225e-10 | 1.3912e-09 | 6.4248e-10 | 4.286e-11 | 97542.844
187566.469 | 9.9458e-09 | 1.228e-08 | 2.9849e-10 | 1.3479e-08 | 1.211e-08 | 6.3876e-10 | 1.3811e-09 | 6.4062e-10 | 4.2805e-11 | 97555
187578.641 | 9.9256e-09 | 1.2309e-08 | 2.9523e-10 | 1.3486e-08 | 1.2124e-08 | 6.4275e-10 | 1.3892e-09 | 6.343e-10 | 4.2681e-11 | 97567.172
187590.813 | 9.8577e-09 | 1.2287e-08 | 2.976e-10 | 1.3388e-08 | 1.194e-08 | 6.4445e-10 | 1.379e-09 | 6.4454e-10 | 4.2363e-11 | 97579.344
187602.969 | 1.0084e-08 | 1.2315e-08 | 2.9867e-10 | 1.3549e-08 | 1.2128e-08 | 6.4452e-10 | 1.4009e-09 | 6.3567e-10 | 4.2988e-11 | 97591.5
187615.141 | 1.0036e-08 | 1.2368e-08 | 3.0189e-10 | 1.3572e-08 | 1.2263e-08 | 6.4304e-10 | 1.4051e-09 | 6.4957e-10 | 4.3111e-11 | 97603.672
187627.313 | 9.9278e-09 | 1.2472e-08 | 3.0235e-10 | 1.3526e-08 | 1.2102e-08 | 6.3945e-10 | 1.399e-09 | 6.4976e-10 | 4.2363e-11 | 97615.844
187639.469 | 9.8566e-09 | 1.2434e-08 | 2.9967e-10 | 1.3464e-08 | 1.2141e-08 | 6.4618e-10 | 1.4048e-09 | 6.4913e-10 | 4.2959e-11 | 97628
187651.641 | 1.003e-08 | 1.2284e-08 | 3.0261e-10 | 1.3546e-08 | 1.2118e-08 | 6.4019e-10 | 1.4129e-09 | 6.4249e-10 | 4.253e-11 | 97640.172
187663.813 | 1.0024e-08 | 1.245e-08 | 3.017e-10 | 1.3519e-08 | 1.2344e-08 | 6.4873e-10 | 1.4018e-09 | 6.3958e-10 | 4.3329e-11 | 97652.344
187675.969 | 9.939e-09 | 1.2495e-08 | 3.0472e-10 | 1.3736e-08 | 1.2299e-08 | 6.5326e-10 | 1.4134e-09 | 6.4655e-10 | 4.2826e-11 | 97664.5
187688.141 | 9.794e-09 | 1.2476e-08 | 2.9893e-10 | 1.3584e-08 | 1.2165e-08 | 6.4209e-10 | 1.3961e-09 | 6.4586e-10 | 4.3017e-11 | 97676.672
187700.313 | 1.0025e-08 | 1.2456e-08 | 3.0387e-10 | 1.3563e-08 | 1.2453e-08 | 6.4163e-10 | 1.4074e-09 | 6.39e-10 | 4.3762e-11 | 97688.844
187712.469 | 9.9646e-09 | 1.249e-08 | 2.9942e-10 | 1.3365e-08 | 1.213e-08 | 6.3485e-10 | 1.3873e-09 | 6.371e-10 | 4.2654e-11 | 97701
187724.641 | 9.9924e-09 | 1.2334e-08 | 3.0252e-10 | 1.3401e-08 | 1.2069e-08 | 6.4143e-10 | 1.389e-09 | 6.3206e-10 | 4.2913e-11 | 97713.172
187736.813 | 9.9679e-09 | 1.2291e-08 | 3.0215e-10 | 1.347e-08 | 1.2078e-08 | 6.4456e-10 | 1.3805e-09 | 6.4026e-10 | 4.2409e-11 | 97725.344
187748.984 | 9.8665e-09 | 1.2333e-08 | 2.9873e-10 | 1.343e-08 | 1.2162e-08 | 6.2926e-10 | 1.3947e-09 | 6.3532e-10 | 4.2032e-11 | 97737.515
187761.141 | 9.7189e-09 | 1.2333e-08 | 2.9546e-10 | 1.3362e-08 | 1.2011e-08 | 6.2858e-10 | 1.3713e-09 | 6.3164e-10 | 4.2091e-11 | 97749.672
187773.313 | 9.7469e-09 | 1.2363e-08 | 2.916e-10 | 1.348e-08 | 1.2017e-08 | 6.3813e-10 | 1.3847e-09 | 6.3462e-10 | 4.1955e-11 | 97761.844
187785.484 | 9.8198e-09 | 1.2143e-08 | 2.9281e-10 | 1.3312e-08 | 1.1962e-08 | 6.3374e-10 | 1.3906e-09 | 6.3051e-10 | 4.2055e-11 | 97774.015
187797.641 | 9.8268e-09 | 1.2301e-08 | 2.9841e-10 | 1.3416e-08 | 1.1975e-08 | 6.3858e-10 | 1.3989e-09 | 6.3513e-10 | 4.2933e-11 | 97786.172
187809.813 | 9.8595e-09 | 1.2471e-08 | 3.0037e-10 | 1.3498e-08 | 1.2138e-08 | 6.3999e-10 | 1.3969e-09 | 6.3545e-10 | 4.2889e-11 | 97798.344
187821.984 | 9.9982e-09 | 1.2398e-08 | 3.0278e-10 | 1.3381e-08 | 1.2199e-08 | 6.4143e-10 | 1.3911e-09 | 6.4486e-10 | 4.2706e-11 | 97810.515
187834.141 | 9.9481e-09 | 1.2392e-08 | 3.0022e-10 | 1.356e-08 | 1.221e-08 | 6.412e-10 | 1.3834e-09 | 6.3178e-10 | 4.276e-11 | 97822.672
187846.313 | 9.9645e-09 | 1.2259e-08 | 3.0011e-10 | 1.3554e-08 | 1.211e-08 | 6.3786e-10 | 1.3941e-09 | 6.4404e-10 | 4.2643e-11 | 97834.844
187858.484 | 9.9242e-09 | 1.2337e-08 | 2.986e-10 | 1.3691e-08 | 1.2113e-08 | 6.4118e-10 | 1.3922e-09 | 6.3944e-10 | 4.3116e-11 | 97847.015
187870.641 | 9.9072e-09 | 1.2354e-08 | 2.9393e-10 | 1.3575e-08 | 1.228e-08 | 6.384e-10 | 1.4036e-09 | 6.41e-10 | 4.2938e-11 | 97859.172
187882.813 | 9.9374e-09 | 1.2461e-08 | 2.9934e-10 | 1.3577e-08 | 1.2163e-08 | 6.4474e-10 | 1.4034e-09 | 6.3696e-10 | 4.3083e-11 | 97871.344
187894.984 | 9.8309e-09 | 1.2308e-08 | 2.9622e-10 | 1.3608e-08 | 1.2172e-08 | 6.3474e-10 | 1.3989e-09 | 6.4189e-10 | 4.2484e-11 | 97883.515
187907.141 | 9.8953e-09 | 1.2501e-08 | 2.9693e-10 | 1.3714e-08 | 1.2207e-08 | 6.4613e-10 | 1.3907e-09 | 6.4365e-10 | 4.2776e-11 | 97895.672
187919.313 | 1.0029e-08 | 1.257e-08 | 3.0271e-10 | 1.3627e-08 | 1.2118e-08 | 6.4942e-10 | 1.3936e-09 | 6.4816e-10 | 4.3309e-11 | 97907.844
187931.484 | 9.9042e-09 | 1.2557e-08 | 3.0038e-10 | 1.3837e-08 | 1.2511e-08 | 6.4633e-10 | 1.4239e-09 | 6.5144e-10 | 4.38e-11 | 97920.015
187943.656 | 9.918e-09 | 1.2565e-08 | 2.9911e-10 | 1.3638e-08 | 1.223e-08 | 6.5102e-10 | 1.4059e-09 | 6.4064e-10 | 4.3468e-11 | 97932.187
187955.813 | 1.0126e-08 | 1.2531e-08 | 3.0163e-10 | 1.3523e-08 | 1.2112e-08 | 6.39e-10 | 1.4132e-09 | 6.4133e-10 | 4.3652e-11 | 97944.344
187967.984 | 1.0005e-08 | 1.2531e-08 | 3.0169e-10 | 1.3675e-08 | 1.2147e-08 | 6.5342e-10 | 1.4209e-09 | 6.5895e-10 | 4.3687e-11 | 97956.515
187980.156 | 1.0037e-08 | 1.2515e-08 | 3.0038e-10 | 1.3599e-08 | 1.2185e-08 | 6.5226e-10 | 1.4063e-09 | 6.4844e-10 | 4.2806e-11 | 97968.687
187992.313 | 9.9949e-09 | 1.2503e-08 | 3.0014e-10 | 1.3696e-08 | 1.2103e-08 | 6.4781e-10 | 1.3931e-09 | 6.408e-10 | 4.3338e-11 | 97980.844
188004.484 | 9.9888e-09 | 1.2495e-08 | 2.9873e-10 | 1.3806e-08 | 1.232e-08 | 6.4915e-10 | 1.3951e-09 | 6.4684e-10 | 4.3319e-11 | 97993.015
188016.656 | 1.0078e-08 | 1.2568e-08 | 3.0016e-10 | 1.3664e-08 | 1.2275e-08 | 6.4308e-10 | 1.4125e-09 | 6.4112e-10 | 4.3367e-11 | 98005.187
188028.813 | 9.8935e-09 | 1.2549e-08 | 2.9639e-10 | 1.358e-08 | 1.2123e-08 | 6.407e-10 | 1.3877e-09 | 6.3683e-10 | 4.3584e-11 | 98017.344
188040.984 | 9.8649e-09 | 1.2716e-08 | 2.9514e-10 | 1.3685e-08 | 1.2267e-08 | 6.469e-10 | 1.3905e-09 | 6.4048e-10 | 4.2161e-11 | 98029.515
188053.156 | 9.9236e-09 | 1.2483e-08 | 2.98e-10 | 1.3605e-08 | 1.2222e-08 | 6.414e-10 | 1.4135e-09 | 6.4375e-10 | 4.3203e-11 | 98041.687
188065.313 | 9.9607e-09 | 1.2544e-08 | 2.9827e-10 | 1.3654e-08 | 1.2093e-08 | 6.426e-10 | 1.3977e-09 | 6.4117e-10 | 4.2569e-11 | 98053.844
188077.484 | 9.9255e-09 | 1.243e-08 | 3.0067e-10 | 1.3726e-08 | 1.23e-08 | 6.4465e-10 | 1.4041e-09 | 6.4531e-10 | 4.3243e-11 | 98066.015
188089.656 | 1.0048e-08 | 1.254e-08 | 3.0159e-10 | 1.3757e-08 | 1.2345e-08 | 6.4547e-10 | 1.4017e-09 | 6.4241e-10 | 4.2651e-11 | 98078.187
188101.813 | 9.959e-09 | 1.2541e-08 | 3.0289e-10 | 1.3741e-08 | 1.2312e-08 | 6.5067e-10 | 1.4086e-09 | 6.4768e-10 | 4.3396e-11 | 98090.344
188113.984 | 9.985e-09 | 1.2596e-08 | 2.9788e-10 | 1.3671e-08 | 1.2304e-08 | 6.3959e-10 | 1.413e-09 | 6.4084e-10 | 4.2398e-11 | 98102.515
188126.156 | 9.8962e-09 | 1.2474e-08 | 2.9873e-10 | 1.3618e-08 | 1.2232e-08 | 6.4243e-10 | 1.3911e-09 | 6.3786e-10 | 4.253e-11 | 98114.687
188138.328 | 9.8533e-09 | 1.2343e-08 | 2.9556e-10 | 1.3663e-08 | 1.2211e-08 | 6.4722e-10 | 1.4103e-09 | 6.3664e-10 | 4.2517e-11 | 98126.859
188150.484 | 9.869e-09 | 1.2508e-08 | 3.0003e-10 | 1.3587e-08 | 1.2164e-08 | 6.3836e-10 | 1.3836e-09 | 6.4073e-10 | 4.2992e-11 | 98139.015
188162.656 | 1.0081e-08 | 1.2601e-08 | 3.0277e-10 | 1.373e-08 | 1.2317e-08 | 6.4523e-10 | 1.4197e-09 | 6.44e-10 | 4.3069e-11 | 98151.187
188174.828 | 9.9676e-09 | 1.2442e-08 | 3.0359e-10 | 1.3659e-08 | 1.2155e-08 | 6.5165e-10 | 1.4062e-09 | 6.4592e-10 | 4.342e-11 | 98163.359
188186.984 | 9.8267e-09 | 1.262e-08 | 3.0211e-10 | 1.366e-08 | 1.2538e-08 | 6.4717e-10 | 1.4162e-09 | 6.4714e-10 | 4.4185e-11 | 98175.515
188199.156 | 9.923e-09 | 1.2823e-08 | 3.0081e-10 | 1.3658e-08 | 1.2391e-08 | 6.549e-10 | 1.4145e-09 | 6.5655e-10 | 4.3648e-11 | 98187.687
188211.328 | 1.0086e-08 | 1.2779e-08 | 3.0462e-10 | 1.3999e-08 | 1.2403e-08 | 6.5192e-10 | 1.4072e-09 | 6.496e-10 | 4.3799e-11 | 98199.859
188223.484 | 1.0153e-08 | 1.264e-08 | 3.0226e-10 | 1.3744e-08 | 1.2361e-08 | 6.4509e-10 | 1.397e-09 | 6.42e-10 | 4.2665e-11 | 98212.015
188235.656 | 1.0014e-08 | 1.2555e-08 | 3.002e-10 | 1.3599e-08 | 1.2363e-08 | 6.411e-10 | 1.4051e-09 | 6.51e-10 | 4.34e-11 | 98224.187
188247.828 | 9.8644e-09 | 1.2625e-08 | 2.9789e-10 | 1.3554e-08 | 1.2274e-08 | 6.3848e-10 | 1.3999e-09 | 6.3642e-10 | 4.3229e-11 | 98236.359
188259.984 | 9.8704e-09 | 1.2567e-08 | 2.9878e-10 | 1.3794e-08 | 1.226e-08 | 6.4856e-10 | 1.4177e-09 | 6.5079e-10 | 4.2692e-11 | 98248.515
188272.156 | 1.0134e-08 | 1.2515e-08 | 3.0184e-10 | 1.3737e-08 | 1.2209e-08 | 6.4972e-10 | 1.4037e-09 | 6.528e-10 | 4.3118e-11 | 98260.687
188284.328 | 1.0053e-08 | 1.2593e-08 | 3.0024e-10 | 1.3603e-08 | 1.222e-08 | 6.4431e-10 | 1.4157e-09 | 6.5363e-10 | 4.3267e-11 | 98272.859
188296.484 | 1.0109e-08 | 1.235e-08 | 2.9974e-10 | 1.3648e-08 | 1.2186e-08 | 6.443e-10 | 1.4018e-09 | 6.3948e-10 | 4.2979e-11 | 98285.015
188308.656 | 1.0072e-08 | 1.2379e-08 | 2.9817e-10 | 1.3558e-08 | 1.219e-08 | 6.509e-10 | 1.3926e-09 | 6.3664e-10 | 4.2547e-11 | 98297.187
188320.828 | 9.7997e-09 | 1.2377e-08 | 2.9911e-10 | 1.3432e-08 | 1.1996e-08 | 6.4311e-10 | 1.3875e-09 | 6.3822e-10 | 4.3004e-11 | 98309.359
188333 | 9.8282e-09 | 1.2387e-08 | 2.9808e-10 | 1.3476e-08 | 1.2236e-08 | 6.3596e-10 | 1.3872e-09 | 6.3637e-10 | 4.3137e-11 | 98321.531
188345.156 | 1.0023e-08 | 1.2597e-08 | 2.9725e-10 | 1.3557e-08 | 1.2325e-08 | 6.5322e-10 | 1.3886e-09 | 6.396e-10 | 4.2825e-11 | 98333.687
188357.328 | 9.8366e-09 | 1.2545e-08 | 2.9842e-10 | 1.3641e-08 | 1.2196e-08 | 6.5127e-10 | 1.4112e-09 | 6.4487e-10 | 4.3374e-11 | 98345.859
188369.5 | 1.0014e-08 | 1.2457e-08 | 2.9784e-10 | 1.367e-08 | 1.22e-08 | 6.4372e-10 | 1.3889e-09 | 6.4058e-10 | 4.3181e-11 | 98358.031
188381.656 | 9.9803e-09 | 1.2482e-08 | 2.9946e-10 | 1.3435e-08 | 1.2142e-08 | 6.3845e-10 | 1.3925e-09 | 6.4012e-10 | 4.3006e-11 | 98370.187
188393.828 | 1.0012e-08 | 1.2451e-08 | 2.9835e-10 | 1.3437e-08 | 1.2218e-08 | 6.3983e-10 | 1.3988e-09 | 6.4107e-10 | 4.2875e-11 | 98382.359
188406 | 9.8332e-09 | 1.234e-08 | 2.9721e-10 | 1.3451e-08 | 1.2069e-08 | 6.3423e-10 | 1.4077e-09 | 6.4706e-10 | 4.2209e-11 | 98394.531
188418.156 | 9.8184e-09 | 1.2527e-08 | 3.0179e-10 | 1.3557e-08 | 1.2071e-08 | 6.4257e-10 | 1.4022e-09 | 6.3286e-10 | 4.2872e-11 | 98406.687
188430.328 | 9.9741e-09 | 1.2491e-08 | 2.9547e-10 | 1.3581e-08 | 1.2116e-08 | 6.4537e-10 | 1.3905e-09 | 6.4108e-10 | 4.2994e-11 | 98418.859
188442.5 | 9.9555e-09 | 1.2406e-08 | 2.9783e-10 | 1.3473e-08 | 1.2043e-08 | 6.4211e-10 | 1.3806e-09 | 6.41e-10 | 4.2911e-11 | 98431.031
188454.656 | 9.9986e-09 | 1.2547e-08 | 2.9761e-10 | 1.3447e-08 | 1.2108e-08 | 6.464e-10 | 1.3937e-09 | 6.3925e-10 | 4.3258e-11 | 98443.187
188466.828 | 9.9932e-09 | 1.2444e-08 | 3.0114e-10 | 1.3486e-08 | 1.2173e-08 | 6.4233e-10 | 1.4059e-09 | 6.4495e-10 | 4.2961e-11 | 98455.359
188479 | 9.8901e-09 | 1.254e-08 | 3.0409e-10 | 1.3453e-08 | 1.2342e-08 | 6.4455e-10 | 1.3963e-09 | 6.4077e-10 | 4.3031e-11 | 98467.531
188491.156 | 9.82e-09 | 1.2489e-08 | 3.0204e-10 | 1.3609e-08 | 1.2297e-08 | 6.5276e-10 | 1.3942e-09 | 6.4233e-10 | 4.3767e-11 | 98479.687
188503.328 | 9.935e-09 | 1.2469e-08 | 3.0508e-10 | 1.358e-08 | 1.2244e-08 | 6.4609e-10 | 1.4097e-09 | 6.4064e-10 | 4.3027e-11 | 98491.859
188515.5 | 9.9727e-09 | 1.2495e-08 | 2.9956e-10 | 1.3537e-08 | 1.2388e-08 | 6.457e-10 | 1.3966e-09 | 6.4221e-10 | 4.3024e-11 | 98504.031
188527.672 | 9.9705e-09 | 1.2505e-08 | 3.0074e-10 | 1.361e-08 | 1.2269e-08 | 6.4319e-10 | 1.3927e-09 | 6.4444e-10 | 4.2995e-11 | 98516.203
188539.828 | 1.0005e-08 | 1.2375e-08 | 3.0232e-10 | 1.3467e-08 | 1.2124e-08 | 6.4895e-10 | 1.3965e-09 | 6.3467e-10 | 4.2642e-11 | 98528.359
188552 | 9.9054e-09 | 1.2382e-08 | 2.9542e-10 | 1.3676e-08 | 1.2126e-08 | 6.3288e-10 | 1.3945e-09 | 6.4011e-10 | 4.319e-11 | 98540.531
188564.172 | 9.9367e-09 | 1.2365e-08 | 2.9412e-10 | 1.3453e-08 | 1.2173e-08 | 6.4338e-10 | 1.3942e-09 | 6.2627e-10 | 4.24e-11 | 98552.703
188576.328 | 9.9277e-09 | 1.2559e-08 | 3.0097e-10 | 1.3564e-08 | 1.2138e-08 | 6.431e-10 | 1.3808e-09 | 6.368e-10 | 4.2646e-11 | 98564.859
188588.5 | 9.9124e-09 | 1.2428e-08 | 2.9947e-10 | 1.347e-08 | 1.2273e-08 | 6.4176e-10 | 1.3964e-09 | 6.3573e-10 | 4.265e-11 | 98577.031
188600.672 | 9.759e-09 | 1.243e-08 | 3.0348e-10 | 1.3458e-08 | 1.2272e-08 | 6.3537e-10 | 1.3956e-09 | 6.3957e-10 | 4.3097e-11 | 98589.203
188612.828 | 1.0016e-08 | 1.2579e-08 | 3.0056e-10 | 1.339e-08 | 1.2288e-08 | 6.3968e-10 | 1.4081e-09 | 6.4138e-10 | 4.3088e-11 | 98601.359
188625 | 1.0032e-08 | 1.2769e-08 | 2.9915e-10 | 1.3744e-08 | 1.2187e-08 | 6.493e-10 | 1.4153e-09 | 6.4048e-10 | 4.3418e-11 | 98613.531
188637.172 | 1.0058e-08 | 1.2541e-08 | 3.0174e-10 | 1.346e-08 | 1.2281e-08 | 6.489e-10 | 1.4146e-09 | 6.4243e-10 | 4.3084e-11 | 98625.703
188649.328 | 1.0084e-08 | 1.2728e-08 | 2.9947e-10 | 1.3593e-08 | 1.2312e-08 | 6.4424e-10 | 1.3701e-09 | 6.4155e-10 | 4.2835e-11 | 98637.859
188661.5 | 9.9472e-09 | 1.2446e-08 | 3.0171e-10 | 1.3532e-08 | 1.2256e-08 | 6.3988e-10 | 1.386e-09 | 6.4147e-10 | 4.2431e-11 | 98650.031
188673.672 | 9.9394e-09 | 1.2456e-08 | 2.966e-10 | 1.3402e-08 | 1.208e-08 | 6.4207e-10 | 1.3739e-09 | 6.3176e-10 | 4.3083e-11 | 98662.203
188685.844 | 9.8968e-09 | 1.2629e-08 | 3.0248e-10 | 1.3404e-08 | 1.235e-08 | 6.4133e-10 | 1.3901e-09 | 6.3858e-10 | 4.3284e-11 | 98674.375
188698 | 9.9279e-09 | 1.257e-08 | 2.9853e-10 | 1.3365e-08 | 1.221e-08 | 6.4155e-10 | 1.3963e-09 | 6.4182e-10 | 4.2947e-11 | 98686.531
188710.172 | 9.9022e-09 | 1.2466e-08 | 2.986e-10 | 1.3432e-08 | 1.2253e-08 | 6.466e-10 | 1.3909e-09 | 6.4301e-10 | 4.3394e-11 | 98698.703
188722.344 | 1.0067e-08 | 1.2527e-08 | 3.0048e-10 | 1.3431e-08 | 1.217e-08 | 6.3849e-10 | 1.4014e-09 | 6.3653e-10 | 4.2763e-11 | 98710.875
188734.5 | 9.9267e-09 | 1.254e-08 | 2.9847e-10 | 1.3349e-08 | 1.2181e-08 | 6.4841e-10 | 1.3958e-09 | 6.3514e-10 | 4.2501e-11 | 98723.031
188746.672 | 9.9788e-09 | 1.2374e-08 | 3.0092e-10 | 1.3382e-08 | 1.2175e-08 | 6.4719e-10 | 1.4036e-09 | 6.3625e-10 | 4.2818e-11 | 98735.203
188758.844 | 9.9837e-09 | 1.2522e-08 | 2.993e-10 | 1.3393e-08 | 1.2186e-08 | 6.3689e-10 | 1.388e-09 | 6.395e-10 | 4.2912e-11 | 98747.375
188771 | 9.9161e-09 | 1.2476e-08 | 3.0158e-10 | 1.344e-08 | 1.2242e-08 | 6.5216e-10 | 1.4024e-09 | 6.3751e-10 | 4.3265e-11 | 98759.531
188783.172 | 1.0172e-08 | 1.2608e-08 | 2.9656e-10 | 1.3543e-08 | 1.226e-08 | 6.4317e-10 | 1.391e-09 | 6.3793e-10 | 4.3436e-11 | 98771.703
188795.344 | 1.0098e-08 | 1.2574e-08 | 3.0364e-10 | 1.3481e-08 | 1.2151e-08 | 6.459e-10 | 1.3936e-09 | 6.37e-10 | 4.3333e-11 | 98783.875
188807.5 | 9.914e-09 | 1.2432e-08 | 3.0319e-10 | 1.3518e-08 | 1.2196e-08 | 6.5328e-10 | 1.4022e-09 | 6.3159e-10 | 4.2944e-11 | 98796.031
188819.672 | 9.9274e-09 | 1.2494e-08 | 2.9665e-10 | 1.3415e-08 | 1.2211e-08 | 6.4736e-10 | 1.3837e-09 | 6.4287e-10 | 4.2908e-11 | 98808.203
188831.844 | 1.0008e-08 | 1.2575e-08 | 3.002e-10 | 1.3457e-08 | 1.2242e-08 | 6.424e-10 | 1.4066e-09 | 6.4272e-10 | 4.3686e-11 | 98820.375
188844 | 9.8656e-09 | 1.2647e-08 | 3.0089e-10 | 1.3505e-08 | 1.2245e-08 | 6.4545e-10 | 1.3958e-09 | 6.4293e-10 | 4.3038e-11 | 98832.531
188856.172 | 9.9052e-09 | 1.2572e-08 | 3.023e-10 | 1.3544e-08 | 1.2302e-08 | 6.485e-10 | 1.4125e-09 | 6.4087e-10 | 4.2717e-11 | 98844.703
188868.344 | 1.0079e-08 | 1.2549e-08 | 3.008e-10 | 1.3478e-08 | 1.2189e-08 | 6.4212e-10 | 1.4056e-09 | 6.4305e-10 | 4.2937e-11 | 98856.875
188880.516 | 1.0018e-08 | 1.2534e-08 | 2.9748e-10 | 1.3461e-08 | 1.2082e-08 | 6.4204e-10 | 1.3943e-09 | 6.333e-10 | 4.2996e-11 | 98869.047
188892.672 | 1.0004e-08 | 1.2555e-08 | 2.9697e-10 | 1.3584e-08 | 1.2262e-08 | 6.4394e-10 | 1.4006e-09 | 6.3342e-10 | 4.348e-11 | 98881.203
188904.844 | 9.9101e-09 | 1.2672e-08 | 3.017e-10 | 1.3495e-08 | 1.2231e-08 | 6.4229e-10 | 1.4046e-09 | 6.3752e-10 | 4.3418e-11 | 98893.375
188917.016 | 1.004e-08 | 1.2714e-08 | 3.0313e-10 | 1.3685e-08 | 1.2489e-08 | 6.4106e-10 | 1.3995e-09 | 6.423e-10 | 4.3347e-11 | 98905.547
188929.172 | 9.8461e-09 | 1.2526e-08 | 3.0194e-10 | 1.3658e-08 | 1.2223e-08 | 6.4364e-10 | 1.4014e-09 | 6.4144e-10 | 4.3176e-11 | 98917.703
188941.344 | 9.8909e-09 | 1.2787e-08 | 2.9747e-10 | 1.3514e-08 | 1.227e-08 | 6.3964e-10 | 1.3819e-09 | 6.2957e-10 | 4.3199e-11 | 98929.875
188953.516 | 9.8258e-09 | 1.2575e-08 | 2.937e-10 | 1.3429e-08 | 1.2152e-08 | 6.4454e-10 | 1.3909e-09 | 6.3444e-10 | 4.2426e-11 | 98942.047
188965.672 | 9.9033e-09 | 1.2628e-08 | 2.9733e-10 | 1.3529e-08 | 1.2364e-08 | 6.4779e-10 | 1.3941e-09 | 6.3781e-10 | 4.3501e-11 | 98954.203
188977.844 | 1.0001e-08 | 1.2575e-08 | 2.9723e-10 | 1.3405e-08 | 1.2082e-08 | 6.4699e-10 | 1.3886e-09 | 6.41e-10 | 4.3295e-11 | 98966.375
188990.016 | 1.0043e-08 | 1.2564e-08 | 2.9811e-10 | 1.3348e-08 | 1.2228e-08 | 6.4973e-10 | 1.3885e-09 | 6.4435e-10 | 4.3223e-11 | 98978.547
189002.172 | 1.0209e-08 | 1.258e-08 | 2.9884e-10 | 1.3405e-08 | 1.2156e-08 | 6.4756e-10 | 1.3891e-09 | 6.3691e-10 | 4.3193e-11 | 98990.703
189014.344 | 9.8845e-09 | 1.2468e-08 | 2.98e-10 | 1.3333e-08 | 1.2217e-08 | 6.5201e-10 | 1.377e-09 | 6.2971e-10 | 4.2812e-11 | 99002.875
189026.516 | 9.9855e-09 | 1.2645e-08 | 2.9759e-10 | 1.3507e-08 | 1.2201e-08 | 6.4266e-10 | 1.4027e-09 | 6.3681e-10 | 4.3339e-11 | 99015.047
189038.672 | 1.0018e-08 | 1.2533e-08 | 3.0092e-10 | 1.3472e-08 | 1.218e-08 | 6.5143e-10 | 1.3743e-09 | 6.2711e-10 | 4.3221e-11 | 99027.203
189050.844 | 9.9351e-09 | 1.2596e-08 | 3.0073e-10 | 1.334e-08 | 1.2283e-08 | 6.5047e-10 | 1.3901e-09 | 6.3742e-10 | 4.34e-11 | 99039.375
189063.016 | 9.9828e-09 | 1.2598e-08 | 2.9989e-10 | 1.3472e-08 | 1.2221e-08 | 6.4846e-10 | 1.3917e-09 | 6.3797e-10 | 4.2944e-11 | 99051.547
189075.188 | 1.0044e-08 | 1.2679e-08 | 2.996e-10 | 1.3416e-08 | 1.2396e-08 | 6.4279e-10 | 1.3825e-09 | 6.4082e-10 | 4.3091e-11 | 99063.719
189087.344 | 9.983e-09 | 1.2612e-08 | 2.9616e-10 | 1.3567e-08 | 1.2303e-08 | 6.3896e-10 | 1.4143e-09 | 6.4393e-10 | 4.2891e-11 | 99075.875
189099.516 | 1.0195e-08 | 1.2653e-08 | 3.0221e-10 | 1.3297e-08 | 1.2258e-08 | 6.4372e-10 | 1.399e-09 | 6.3227e-10 | 4.2482e-11 | 99088.047
189111.688 | 1.0044e-08 | 1.2636e-08 | 3.0259e-10 | 1.352e-08 | 1.2326e-08 | 6.4255e-10 | 1.3814e-09 | 6.3558e-10 | 4.3106e-11 | 99100.219
189123.844 | 9.9e-09 | 1.2519e-08 | 2.958e-10 | 1.3296e-08 | 1.2217e-08 | 6.429e-10 | 1.3725e-09 | 6.3516e-10 | 4.274e-11 | 99112.375
189136.016 | 9.9226e-09 | 1.2559e-08 | 3.0431e-10 | 1.3232e-08 | 1.2293e-08 | 6.4634e-10 | 1.3912e-09 | 6.3757e-10 | 4.2583e-11 | 99124.547
189148.188 | 9.8872e-09 | 1.254e-08 | 2.9992e-10 | 1.3367e-08 | 1.2256e-08 | 6.5065e-10 | 1.3941e-09 | 6.3798e-10 | 4.2887e-11 | 99136.719
189160.344 | 9.9179e-09 | 1.2451e-08 | 3.057e-10 | 1.3455e-08 | 1.2239e-08 | 6.5113e-10 | 1.3822e-09 | 6.3707e-10 | 4.2511e-11 | 99148.875
189172.516 | 1.0081e-08 | 1.2564e-08 | 3.026e-10 | 1.3269e-08 | 1.2222e-08 | 6.5006e-10 | 1.3986e-09 | 6.39e-10 | 4.293e-11 | 99161.047
189184.688 | 1.0009e-08 | 1.2477e-08 | 3.0326e-10 | 1.3515e-08 | 1.2255e-08 | 6.4736e-10 | 1.3956e-09 | 6.3973e-10 | 4.3125e-11 | 99173.219
189196.844 | 9.9371e-09 | 1.2477e-08 | 2.9871e-10 | 1.3546e-08 | 1.2297e-08 | 6.466e-10 | 1.4002e-09 | 6.3266e-10 | 4.3145e-11 | 99185.375
189209.016 | 9.9356e-09 | 1.2482e-08 | 3.0152e-10 | 1.329e-08 | 1.2099e-08 | 6.4548e-10 | 1.4017e-09 | 6.3339e-10 | 4.3279e-11 | 99197.547
189221.188 | 1.0067e-08 | 1.2462e-08 | 3.0338e-10 | 1.3353e-08 | 1.2247e-08 | 6.3441e-10 | 1.3986e-09 | 6.3316e-10 | 4.2658e-11 | 99209.719
189233.344 | 1.0137e-08 | 1.2391e-08 | 2.9972e-10 | 1.3416e-08 | 1.2193e-08 | 6.4362e-10 | 1.3857e-09 | 6.3294e-10 | 4.3178e-11 | 99221.875
189245.516 | 1.0013e-08 | 1.2483e-08 | 2.997e-10 | 1.3521e-08 | 1.227e-08 | 6.4618e-10 | 1.3725e-09 | 6.3693e-10 | 4.2927e-11 | 99234.047
189257.688 | 1.0034e-08 | 1.2359e-08 | 2.9925e-10 | 1.3255e-08 | 1.2173e-08 | 6.4215e-10 | 1.3832e-09 | 6.3824e-10 | 4.2562e-11 | 99246.219
189269.859 | 1.0024e-08 | 1.24e-08 | 2.961e-10 | 1.3448e-08 | 1.2139e-08 | 6.4387e-10 | 1.3802e-09 | 6.2906e-10 | 4.3309e-11 | 99258.39
189282.016 | 9.8693e-09 | 1.2517e-08 | 2.9848e-10 | 1.3368e-08 | 1.2108e-08 | 6.4929e-10 | 1.3809e-09 | 6.3023e-10 | 4.284e-11 | 99270.547
189294.188 | 9.8793e-09 | 1.2433e-08 | 2.9619e-10 | 1.3219e-08 | 1.2178e-08 | 6.4448e-10 | 1.3824e-09 | 6.3982e-10 | 4.2938e-11 | 99282.719
189306.359 | 9.9897e-09 | 1.2473e-08 | 3.0231e-10 | 1.3342e-08 | 1.2174e-08 | 6.4247e-10 | 1.3854e-09 | 6.3159e-10 | 4.342e-11 | 99294.89
189318.516 | 9.9911e-09 | 1.2664e-08 | 3.0029e-10 | 1.3261e-08 | 1.2257e-08 | 6.4591e-10 | 1.3852e-09 | 6.334e-10 | 4.2867e-11 | 99307.047
189330.688 | 1.0066e-08 | 1.257e-08 | 3.0197e-10 | 1.3474e-08 | 1.2128e-08 | 6.4101e-10 | 1.3961e-09 | 6.267e-10 | 4.287e-11 | 99319.219
189342.859 | 9.9894e-09 | 1.2542e-08 | 2.9958e-10 | 1.3362e-08 | 1.2157e-08 | 6.4062e-10 | 1.3812e-09 | 6.3697e-10 | 4.2878e-11 | 99331.39
189355.016 | 9.9426e-09 | 1.2667e-08 | 3.0405e-10 | 1.3589e-08 | 1.2118e-08 | 6.3955e-10 | 1.3785e-09 | 6.3022e-10 | 4.2418e-11 | 99343.547
189367.188 | 9.9497e-09 | 1.2622e-08 | 2.9836e-10 | 1.3369e-08 | 1.2084e-08 | 6.3628e-10 | 1.3843e-09 | 6.3638e-10 | 4.2569e-11 | 99355.719
189379.359 | 9.9717e-09 | 1.2463e-08 | 2.9968e-10 | 1.3303e-08 | 1.2274e-08 | 6.4231e-10 | 1.3959e-09 | 6.3794e-10 | 4.3179e-11 | 99367.89
189391.516 | 9.8253e-09 | 1.2362e-08 | 3.0229e-10 | 1.3422e-08 | 1.2267e-08 | 6.4126e-10 | 1.3998e-09 | 6.3956e-10 | 4.3106e-11 | 99380.047
189403.688 | 9.9578e-09 | 1.2592e-08 | 3.0371e-10 | 1.3593e-08 | 1.2213e-08 | 6.4533e-10 | 1.3941e-09 | 6.4067e-10 | 4.3402e-11 | 99392.219
189415.859 | 9.9881e-09 | 1.2514e-08 | 3.0178e-10 | 1.3527e-08 | 1.2172e-08 | 6.4091e-10 | 1.3934e-09 | 6.4053e-10 | 4.2874e-11 | 99404.39
189428.016 | 9.9811e-09 | 1.2432e-08 | 2.9995e-10 | 1.3479e-08 | 1.2307e-08 | 6.4151e-10 | 1.3999e-09 | 6.4286e-10 | 4.3145e-11 | 99416.547
189440.188 | 9.9381e-09 | 1.2686e-08 | 2.9751e-10 | 1.3544e-08 | 1.2314e-08 | 6.4603e-10 | 1.3936e-09 | 6.3323e-10 | 4.3202e-11 | 99428.719
189452.359 | 1.0004e-08 | 1.2747e-08 | 3.0161e-10 | 1.3633e-08 | 1.2346e-08 | 6.4915e-10 | 1.3992e-09 | 6.4543e-10 | 4.326e-11 | 99440.89
189464.531 | 9.9295e-09 | 1.2672e-08 | 3.0221e-10 | 1.3573e-08 | 1.2362e-08 | 6.4073e-10 | 1.4135e-09 | 6.4576e-10 | 4.3381e-11 | 99453.062
189476.688 | 1.0042e-08 | 1.2706e-08 | 3.0405e-10 | 1.3614e-08 | 1.2368e-08 | 6.4264e-10 | 1.4153e-09 | 6.4667e-10 | 4.4039e-11 | 99465.219
189488.859 | 1.0012e-08 | 1.2679e-08 | 3.0199e-10 | 1.352e-08 | 1.2348e-08 | 6.4422e-10 | 1.3972e-09 | 6.4086e-10 | 4.3421e-11 | 99477.39
189501.031 | 9.8812e-09 | 1.2766e-08 | 3.0028e-10 | 1.3662e-08 | 1.2281e-08 | 6.5277e-10 | 1.4121e-09 | 6.4161e-10 | 4.3252e-11 | 99489.562
189513.188 | 1.0052e-08 | 1.269e-08 | 3.01e-10 | 1.3553e-08 | 1.2264e-08 | 6.4973e-10 | 1.4045e-09 | 6.4166e-10 | 4.4025e-11 | 99501.719
189525.359 | 1.0014e-08 | 1.2688e-08 | 3.0576e-10 | 1.3599e-08 | 1.241e-08 | 6.4784e-10 | 1.4015e-09 | 6.4723e-10 | 4.3554e-11 | 99513.89
189537.531 | 1.0059e-08 | 1.2927e-08 | 3.0126e-10 | 1.3376e-08 | 1.2146e-08 | 6.4528e-10 | 1.4041e-09 | 6.4634e-10 | 4.345e-11 | 99526.062
189549.688 | 9.9795e-09 | 1.2703e-08 | 3.0057e-10 | 1.3396e-08 | 1.2192e-08 | 6.4817e-10 | 1.3881e-09 | 6.4633e-10 | 4.3518e-11 | 99538.219
189561.859 | 9.8492e-09 | 1.2781e-08 | 2.9642e-10 | 1.3538e-08 | 1.2425e-08 | 6.4477e-10 | 1.3927e-09 | 6.3604e-10 | 4.3446e-11 | 99550.39
189574.031 | 9.9994e-09 | 1.2669e-08 | 3.0194e-10 | 1.3289e-08 | 1.2226e-08 | 6.3972e-10 | 1.3958e-09 | 6.3659e-10 | 4.3096e-11 | 99562.562
189586.188 | 9.9382e-09 | 1.2582e-08 | 3.0005e-10 | 1.3299e-08 | 1.2314e-08 | 6.4075e-10 | 1.4056e-09 | 6.3747e-10 | 4.2958e-11 | 99574.719
189598.359 | 1.0188e-08 | 1.2512e-08 | 3.0239e-10 | 1.3431e-08 | 1.2194e-08 | 6.4617e-10 | 1.3951e-09 | 6.3915e-10 | 4.2828e-11 | 99586.89
189610.531 | 9.8673e-09 | 1.2464e-08 | 2.9979e-10 | 1.3376e-08 | 1.2151e-08 | 6.3401e-10 | 1.367e-09 | 6.3329e-10 | 4.3559e-11 | 99599.062
189622.688 | 9.929e-09 | 1.2336e-08 | 3.0042e-10 | 1.3404e-08 | 1.2222e-08 | 6.4404e-10 | 1.3672e-09 | 6.3363e-10 | 4.2695e-11 | 99611.219
189634.859 | 9.8951e-09 | 1.2432e-08 | 2.9615e-10 | 1.3296e-08 | 1.2137e-08 | 6.4503e-10 | 1.3932e-09 | 6.3778e-10 | 4.3097e-11 | 99623.39
189647.031 | 9.9655e-09 | 1.2529e-08 | 3.013e-10 | 1.3435e-08 | 1.2125e-08 | 6.4436e-10 | 1.3956e-09 | 6.3989e-10 | 4.2863e-11 | 99635.562
189659.203 | 1.0023e-08 | 1.2486e-08 | 2.999e-10 | 1.3391e-08 | 1.2255e-08 | 6.3718e-10 | 1.3933e-09 | 6.3767e-10 | 4.2992e-11 | 99647.734
189671.359 | 1.0019e-08 | 1.2544e-08 | 2.9903e-10 | 1.3403e-08 | 1.2251e-08 | 6.477e-10 | 1.3845e-09 | 6.3724e-10 | 4.2811e-11 | 99659.89
189683.531 | 9.8916e-09 | 1.2485e-08 | 2.9677e-10 | 1.3346e-08 | 1.2094e-08 | 6.4041e-10 | 1.3779e-09 | 6.3746e-10 | 4.3271e-11 | 99672.062
189695.703 | 9.9398e-09 | 1.2499e-08 | 3.0008e-10 | 1.3413e-08 | 1.2268e-08 | 6.433e-10 | 1.3935e-09 | 6.342e-10 | 4.3066e-11 | 99684.234
189707.859 | 9.8949e-09 | 1.2584e-08 | 3.009e-10 | 1.3509e-08 | 1.2257e-08 | 6.5106e-10 | 1.3878e-09 | 6.4409e-10 | 4.3029e-11 | 99696.39
189720.031 | 1.0188e-08 | 1.2572e-08 | 3.0073e-10 | 1.3517e-08 | 1.2359e-08 | 6.4495e-10 | 1.3942e-09 | 6.4506e-10 | 4.365e-11 | 99708.562
189732.203 | 1.0111e-08 | 1.2661e-08 | 3.0154e-10 | 1.3215e-08 | 1.2309e-08 | 6.4706e-10 | 1.3712e-09 | 6.3546e-10 | 4.309e-11 | 99720.734
189744.359 | 9.8103e-09 | 1.2665e-08 | 2.9925e-10 | 1.3361e-08 | 1.2069e-08 | 6.4721e-10 | 1.3761e-09 | 6.279e-10 | 4.2657e-11 | 99732.89
189756.531 | 9.874e-09 | 1.2573e-08 | 2.9984e-10 | 1.3165e-08 | 1.2238e-08 | 6.379e-10 | 1.3642e-09 | 6.3233e-10 | 4.2881e-11 | 99745.062
189768.703 | 9.9123e-09 | 1.2428e-08 | 3.0106e-10 | 1.337e-08 | 1.2101e-08 | 6.3946e-10 | 1.3831e-09 | 6.3458e-10 | 4.2613e-11 | 99757.234
189780.859 | 9.9157e-09 | 1.2486e-08 | 2.986e-10 | 1.3388e-08 | 1.2189e-08 | 6.3717e-10 | 1.3618e-09 | 6.208e-10 | 4.2866e-11 | 99769.39
189793.031 | 9.8635e-09 | 1.2626e-08 | 2.9963e-10 | 1.3451e-08 | 1.2291e-08 | 6.3663e-10 | 1.3981e-09 | 6.3717e-10 | 4.3251e-11 | 99781.562
189805.203 | 9.9559e-09 | 1.2427e-08 | 3.009e-10 | 1.3306e-08 | 1.2168e-08 | 6.3135e-10 | 1.3824e-09 | 6.3249e-10 | 4.2598e-11 | 99793.734
189817.359 | 9.909e-09 | 1.2558e-08 | 2.9908e-10 | 1.3362e-08 | 1.2204e-08 | 6.41e-10 | 1.3853e-09 | 6.4072e-10 | 4.2891e-11 | 99805.89
189829.531 | 1.0017e-08 | 1.2605e-08 | 2.9737e-10 | 1.3539e-08 | 1.2216e-08 | 6.4477e-10 | 1.4074e-09 | 6.3551e-10 | 4.3386e-11 | 99818.062
189841.703 | 9.9644e-09 | 1.2661e-08 | 3.0735e-10 | 1.3545e-08 | 1.2351e-08 | 6.491e-10 | 1.4063e-09 | 6.4132e-10 | 4.3549e-11 | 99830.234
189853.875 | 9.9282e-09 | 1.2546e-08 | 3.0281e-10 | 1.3369e-08 | 1.2297e-08 | 6.4776e-10 | 1.399e-09 | 6.4796e-10 | 4.306e-11 | 99842.406
189866.031 | 1.0102e-08 | 1.2636e-08 | 3.0361e-10 | 1.3399e-08 | 1.2159e-08 | 6.4593e-10 | 1.4045e-09 | 6.4663e-10 | 4.3138e-11 | 99854.562
189878.203 | 9.9145e-09 | 1.2663e-08 | 3.0006e-10 | 1.3378e-08 | 1.2292e-08 | 6.4512e-10 | 1.4061e-09 | 6.4879e-10 | 4.3349e-11 | 99866.734
189890.375 | 1.0026e-08 | 1.2724e-08 | 3.0407e-10 | 1.3496e-08 | 1.2352e-08 | 6.4662e-10 | 1.396e-09 | 6.3751e-10 | 4.3128e-11 | 99878.906
189902.531 | 9.9838e-09 | 1.2573e-08 | 3.0763e-10 | 1.3474e-08 | 1.2426e-08 | 6.4976e-10 | 1.4018e-09 | 6.4184e-10 | 4.3751e-11 | 99891.062
189914.703 | 1.004e-08 | 1.2731e-08 | 3.0281e-10 | 1.3501e-08 | 1.226e-08 | 6.4864e-10 | 1.3954e-09 | 6.4477e-10 | 4.2982e-11 | 99903.234
189926.875 | 9.9197e-09 | 1.2593e-08 | 3.0103e-10 | 1.337e-08 | 1.2191e-08 | 6.4179e-10 | 1.3922e-09 | 6.3451e-10 | 4.2784e-11 | 99915.406
189939.031 | 9.8384e-09 | 1.2716e-08 | 3.0185e-10 | 1.3337e-08 | 1.214e-08 | 6.5022e-10 | 1.384e-09 | 6.3262e-10 | 4.3166e-11 | 99927.562
189951.203 | 9.963e-09 | 1.2668e-08 | 2.9969e-10 | 1.3377e-08 | 1.2177e-08 | 6.4351e-10 | 1.3908e-09 | 6.3568e-10 | 4.275e-11 | 99939.734
189963.375 | 9.8327e-09 | 1.2638e-08 | 2.9793e-10 | 1.3365e-08 | 1.221e-08 | 6.3944e-10 | 1.3673e-09 | 6.3679e-10 | 4.3005e-11 | 99951.906
189975.531 | 9.8757e-09 | 1.2695e-08 | 2.9616e-10 | 1.3367e-08 | 1.1986e-08 | 6.3652e-10 | 1.3834e-09 | 6.3654e-10 | 4.3213e-11 | 99964.062
189987.703 | 1.0029e-08 | 1.2588e-08 | 2.9937e-10 | 1.3279e-08 | 1.2338e-08 | 6.4482e-10 | 1.39e-09 | 6.3757e-10 | 4.3241e-11 | 99976.234
189999.875 | 1.0027e-08 | 1.2696e-08 | 2.9967e-10 | 1.3343e-08 | 1.2266e-08 | 6.4262e-10 | 1.4081e-09 | 6.3488e-10 | 4.3533e-11 | 99988.406
190012.031 | 1.0101e-08 | 1.2666e-08 | 2.9969e-10 | 1.3526e-08 | 1.2478e-08 | 6.453e-10 | 1.3919e-09 | 6.4325e-10 | 4.3229e-11 | 100000.562
190024.203 | 1.0096e-08 | 1.2751e-08 | 3.0163e-10 | 1.3462e-08 | 1.237e-08 | 6.4412e-10 | 1.403e-09 | 6.4248e-10 | 4.3066e-11 | 100012.734
190036.375 | 9.9518e-09 | 1.2663e-08 | 3.0183e-10 | 1.3318e-08 | 1.2089e-08 | 6.4253e-10 | 1.3961e-09 | 6.3798e-10 | 4.3529e-11 | 100024.906
190048.547 | 9.9307e-09 | 1.2604e-08 | 3.0316e-10 | 1.3409e-08 | 1.2205e-08 | 6.4e-10 | 1.4107e-09 | 6.3921e-10 | 4.3142e-11 | 100037.078
190060.703 | 1.0003e-08 | 1.2677e-08 | 2.9942e-10 | 1.355e-08 | 1.2333e-08 | 6.4102e-10 | 1.3897e-09 | 6.4386e-10 | 4.3128e-11 | 100049.234
190072.875 | 1.0099e-08 | 1.2727e-08 | 3.0339e-10 | 1.36e-08 | 1.2373e-08 | 6.4119e-10 | 1.4108e-09 | 6.4728e-10 | 4.3234e-11 | 100061.406
190085.047 | 1.0101e-08 | 1.2603e-08 | 3.0073e-10 | 1.3425e-08 | 1.2331e-08 | 6.4216e-10 | 1.3857e-09 | 6.4084e-10 | 4.3321e-11 | 100073.578
190097.203 | 9.9274e-09 | 1.2538e-08 | 3.0275e-10 | 1.3537e-08 | 1.2333e-08 | 6.4353e-10 | 1.4016e-09 | 6.3951e-10 | 4.3134e-11 | 100085.734
190109.375 | 9.9312e-09 | 1.2591e-08 | 2.9744e-10 | 1.3365e-08 | 1.2183e-08 | 6.4113e-10 | 1.3938e-09 | 6.3945e-10 | 4.3216e-11 | 100097.906
190121.547 | 9.8391e-09 | 1.2579e-08 | 2.9756e-10 | 1.3517e-08 | 1.2104e-08 | 6.406e-10 | 1.4026e-09 | 6.3225e-10 | 4.3424e-11 | 100110.078
190133.703 | 1.0005e-08 | 1.2532e-08 | 3.0098e-10 | 1.3545e-08 | 1.221e-08 | 6.4469e-10 | 1.3972e-09 | 6.4028e-10 | 4.2867e-11 | 100122.234
190145.875 | 9.8784e-09 | 1.2509e-08 | 2.9762e-10 | 1.3402e-08 | 1.2223e-08 | 6.4263e-10 | 1.3835e-09 | 6.436e-10 | 4.3446e-11 | 100134.406
190158.047 | 9.8007e-09 | 1.2603e-08 | 2.9875e-10 | 1.3431e-08 | 1.2192e-08 | 6.4386e-10 | 1.3907e-09 | 6.466e-10 | 4.3114e-11 | 100146.578
190170.203 | 9.8609e-09 | 1.2579e-08 | 3.0104e-10 | 1.3483e-08 | 1.223e-08 | 6.4864e-10 | 1.3938e-09 | 6.3303e-10 | 4.3045e-11 | 100158.734
190182.375 | 1.0156e-08 | 1.2546e-08 | 3.0347e-10 | 1.3587e-08 | 1.2341e-08 | 6.4728e-10 | 1.3974e-09 | 6.4628e-10 | 4.3162e-11 | 100170.906
190194.547 | 1.001e-08 | 1.2686e-08 | 3.0441e-10 | 1.3584e-08 | 1.2338e-08 | 6.4929e-10 | 1.4143e-09 | 6.4074e-10 | 4.3238e-11 | 100183.078
190206.719 | 9.9561e-09 | 1.2755e-08 | 3.0623e-10 | 1.3738e-08 | 1.2245e-08 | 6.4093e-10 | 1.3987e-09 | 6.3861e-10 | 4.3341e-11 | 100195.25
190218.875 | 9.9733e-09 | 1.2739e-08 | 3.0143e-10 | 1.3552e-08 | 1.2382e-08 | 6.4335e-10 | 1.3902e-09 | 6.4085e-10 | 4.3754e-11 | 100207.406
190231.047 | 1.0086e-08 | 1.2854e-08 | 3.0512e-10 | 1.3632e-08 | 1.2382e-08 | 6.5065e-10 | 1.4154e-09 | 6.424e-10 | 4.3581e-11 | 100219.578
190243.219 | 9.9414e-09 | 1.2673e-08 | 3.1116e-10 | 1.3511e-08 | 1.2296e-08 | 6.5108e-10 | 1.4204e-09 | 6.5062e-10 | 4.3472e-11 | 100231.75
190255.375 | 9.9144e-09 | 1.2706e-08 | 3.056e-10 | 1.3426e-08 | 1.2355e-08 | 6.5038e-10 | 1.4036e-09 | 6.4803e-10 | 4.3461e-11 | 100243.906
190267.547 | 1.0063e-08 | 1.2676e-08 | 3.0582e-10 | 1.3745e-08 | 1.2389e-08 | 6.4596e-10 | 1.4005e-09 | 6.3449e-10 | 4.3362e-11 | 100256.078
190279.719 | 9.9658e-09 | 1.2708e-08 | 3.0111e-10 | 1.3314e-08 | 1.224e-08 | 6.4044e-10 | 1.3963e-09 | 6.3719e-10 | 4.3304e-11 | 100268.25
190291.875 | 9.8584e-09 | 1.2445e-08 | 3.015e-10 | 1.3438e-08 | 1.2248e-08 | 6.508e-10 | 1.3997e-09 | 6.378e-10 | 4.3281e-11 | 100280.406
190304.047 | 9.8472e-09 | 1.2578e-08 | 3.002e-10 | 1.3379e-08 | 1.2209e-08 | 6.3434e-10 | 1.3864e-09 | 6.375e-10 | 4.2972e-11 | 100292.578
190316.219 | 9.7766e-09 | 1.2497e-08 | 2.986e-10 | 1.335e-08 | 1.2176e-08 | 6.4445e-10 | 1.3823e-09 | 6.3723e-10 | 4.276e-11 | 100304.75
190328.375 | 9.8583e-09 | 1.2531e-08 | 2.9948e-10 | 1.3485e-08 | 1.2191e-08 | 6.3361e-10 | 1.4011e-09 | 6.3323e-10 | 4.2852e-11 | 100316.906
190340.547 | 9.8905e-09 | 1.2378e-08 | 2.995e-10 | 1.3434e-08 | 1.1989e-08 | 6.4153e-10 | 1.3764e-09 | 6.4289e-10 | 4.2646e-11 | 100329.078
190352.719 | 9.8391e-09 | 1.2447e-08 | 3.0024e-10 | 1.3398e-08 | 1.2159e-08 | 6.3875e-10 | 1.3747e-09 | 6.3758e-10 | 4.2682e-11 | 100341.25
190364.875 | 9.8007e-09 | 1.2528e-08 | 2.9936e-10 | 1.3368e-08 | 1.213e-08 | 6.4172e-10 | 1.3993e-09 | 6.3671e-10 | 4.2914e-11 | 100353.406
190377.047 | 9.8806e-09 | 1.231e-08 | 3.0082e-10 | 1.3516e-08 | 1.2116e-08 | 6.3975e-10 | 1.3911e-09 | 6.3279e-10 | 4.3105e-11 | 100365.578
190389.219 | 9.9989e-09 | 1.2452e-08 | 3.0389e-10 | 1.3412e-08 | 1.2171e-08 | 6.4046e-10 | 1.3878e-09 | 6.3535e-10 | 4.3045e-11 | 100377.75
190401.391 | 9.8382e-09 | 1.2362e-08 | 3.0022e-10 | 1.3586e-08 | 1.2213e-08 | 6.4175e-10 | 1.4125e-09 | 6.4533e-10 | 4.3432e-11 | 100389.922
190413.547 | 1.0252e-08 | 1.2446e-08 | 3.0358e-10 | 1.3601e-08 | 1.2255e-08 | 6.4675e-10 | 1.3966e-09 | 6.4427e-10 | 4.3196e-11 | 100402.078
190425.719 | 9.8437e-09 | 1.262e-08 | 3.0506e-10 | 1.3444e-08 | 1.2161e-08 | 6.3934e-10 | 1.3809e-09 | 6.3349e-10 | 4.2915e-11 | 100414.25
190437.891 | 9.9782e-09 | 1.2386e-08 | 3.026e-10 | 1.3446e-08 | 1.2167e-08 | 6.2958e-10 | 1.3928e-09 | 6.4851e-10 | 4.3288e-11 | 100426.422
190450.047 | 9.829e-09 | 1.2515e-08 | 3.0248e-10 | 1.3521e-08 | 1.2192e-08 | 6.437e-10 | 1.4113e-09 | 6.4801e-10 | 4.2911e-11 | 100438.578
190462.219 | 1.001e-08 | 1.2426e-08 | 3.0448e-10 | 1.3608e-08 | 1.209e-08 | 6.5022e-10 | 1.3923e-09 | 6.3651e-10 | 4.3344e-11 | 100450.75
190474.391 | 9.9334e-09 | 1.2352e-08 | 2.9868e-10 | 1.345e-08 | 1.2206e-08 | 6.2977e-10 | 1.3813e-09 | 6.3501e-10 | 4.2404e-11 | 100462.922
190486.547 | 9.9134e-09 | 1.2503e-08 | 2.9773e-10 | 1.3523e-08 | 1.2153e-08 | 6.4186e-10 | 1.4043e-09 | 6.4182e-10 | 4.284e-11 | 100475.078
190498.719 | 9.9475e-09 | 1.2361e-08 | 3.008e-10 | 1.3588e-08 | 1.2097e-08 | 6.3347e-10 | 1.3992e-09 | 6.3901e-10 | 4.3431e-11 | 100487.25
190510.891 | 9.9065e-09 | 1.2489e-08 | 3.029e-10 | 1.3601e-08 | 1.2115e-08 | 6.406e-10 | 1.4045e-09 | 6.407e-10 | 4.3533e-11 | 100499.422
190523.047 | 9.7956e-09 | 1.2425e-08 | 3.0213e-10 | 1.3628e-08 | 1.2158e-08 | 6.4879e-10 | 1.4045e-09 | 6.4788e-10 | 4.304e-11 | 100511.578
190535.219 | 9.9005e-09 | 1.2498e-08 | 3.0014e-10 | 1.3441e-08 | 1.2162e-08 | 6.4094e-10 | 1.3936e-09 | 6.3955e-10 | 4.2639e-11 | 100523.75
190547.391 | 9.8983e-09 | 1.2605e-08 | 3.0117e-10 | 1.3476e-08 | 1.2071e-08 | 6.4376e-10 | 1.3872e-09 | 6.4603e-10 | 4.3464e-11 | 100535.922
190559.547 | 9.7914e-09 | 1.2557e-08 | 2.9862e-10 | 1.3503e-08 | 1.2273e-08 | 6.4916e-10 | 1.4109e-09 | 6.493e-10 | 4.3675e-11 | 100548.078
190571.719 | 1.0019e-08 | 1.2499e-08 | 3.0595e-10 | 1.3645e-08 | 1.21e-08 | 6.4703e-10 | 1.4276e-09 | 6.4822e-10 | 4.3534e-11 | 100560.25
190583.891 | 9.9087e-09 | 1.2561e-08 | 3.0575e-10 | 1.3603e-08 | 1.2278e-08 | 6.5082e-10 | 1.4271e-09 | 6.5005e-10 | 4.3088e-11 | 100572.422
190596.063 | 9.9184e-09 | 1.2529e-08 | 3.0811e-10 | 1.3636e-08 | 1.2107e-08 | 6.4337e-10 | 1.4022e-09 | 6.4374e-10 | 4.3462e-11 | 100584.594
190608.219 | 1.0047e-08 | 1.2408e-08 | 3.0425e-10 | 1.35e-08 | 1.2184e-08 | 6.4395e-10 | 1.3899e-09 | 6.4894e-10 | 4.3107e-11 | 100596.75
190620.391 | 9.9349e-09 | 1.2583e-08 | 3.005e-10 | 1.3548e-08 | 1.2288e-08 | 6.4158e-10 | 1.4044e-09 | 6.48e-10 | 4.3131e-11 | 100608.922
190632.563 | 1.0101e-08 | 1.2483e-08 | 3.0938e-10 | 1.3571e-08 | 1.2296e-08 | 6.5318e-10 | 1.4004e-09 | 6.4746e-10 | 4.3377e-11 | 100621.094
190644.719 | 9.8061e-09 | 1.2511e-08 | 3.0328e-10 | 1.3557e-08 | 1.2226e-08 | 6.4429e-10 | 1.4002e-09 | 6.4742e-10 | 4.2869e-11 | 100633.25
190656.891 | 9.9106e-09 | 1.2662e-08 | 3.043e-10 | 1.3767e-08 | 1.2207e-08 | 6.4904e-10 | 1.4081e-09 | 6.4777e-10 | 4.3462e-11 | 100645.422
190669.063 | 9.9359e-09 | 1.2652e-08 | 3.0434e-10 | 1.3874e-08 | 1.2376e-08 | 6.4458e-10 | 1.4106e-09 | 6.4862e-10 | 4.3035e-11 | 100657.594
190681.219 | 9.9739e-09 | 1.2597e-08 | 3.057e-10 | 1.3604e-08 | 1.23e-08 | 6.5611e-10 | 1.4181e-09 | 6.4976e-10 | 4.3609e-11 | 100669.75
190693.391 | 9.9956e-09 | 1.2744e-08 | 3.0489e-10 | 1.3683e-08 | 1.2198e-08 | 6.4387e-10 | 1.4161e-09 | 6.5058e-10 | 4.4109e-11 | 100681.922
190705.563 | 9.9791e-09 | 1.2646e-08 | 3.075e-10 | 1.3763e-08 | 1.2337e-08 | 6.4123e-10 | 1.4113e-09 | 6.4463e-10 | 4.3777e-11 | 100694.094
190717.719 | 1.0037e-08 | 1.2568e-08 | 3.0337e-10 | 1.3841e-08 | 1.2334e-08 | 6.3625e-10 | 1.4094e-09 | 6.4518e-10 | 4.3455e-11 | 100706.25
190729.891 | 1.0063e-08 | 1.2746e-08 | 3.0371e-10 | 1.3576e-08 | 1.2198e-08 | 6.3706e-10 | 1.4029e-09 | 6.4091e-10 | 4.3235e-11 | 100718.422
190742.063 | 9.9124e-09 | 1.2568e-08 | 2.983e-10 | 1.3634e-08 | 1.2179e-08 | 6.4763e-10 | 1.4049e-09 | 6.3754e-10 | 4.331e-11 | 100730.594
190754.219 | 9.9036e-09 | 1.2672e-08 | 2.977e-10 | 1.3485e-08 | 1.226e-08 | 6.4037e-10 | 1.3986e-09 | 6.3834e-10 | 4.269e-11 | 100742.75
190766.391 | 9.9089e-09 | 1.2436e-08 | 2.9867e-10 | 1.3564e-08 | 1.2212e-08 | 6.4333e-10 | 1.3815e-09 | 6.4456e-10 | 4.31e-11 | 100754.922
190778.563 | 9.8611e-09 | 1.253e-08 | 2.9743e-10 | 1.3457e-08 | 1.2125e-08 | 6.4519e-10 | 1.4155e-09 | 6.386e-10 | 4.345e-11 | 100767.094
190790.734 | 9.8222e-09 | 1.2298e-08 | 3.0003e-10 | 1.3453e-08 | 1.2169e-08 | 6.3526e-10 | 1.3841e-09 | 6.4344e-10 | 4.2911e-11 | 100779.265
190802.891 | 9.903e-09 | 1.2429e-08 | 3.0042e-10 | 1.336e-08 | 1.216e-08 | 6.4473e-10 | 1.3833e-09 | 6.411e-10 | 4.3511e-11 | 100791.422
190815.063 | 9.8885e-09 | 1.2565e-08 | 3.0017e-10 | 1.3675e-08 | 1.2071e-08 | 6.4278e-10 | 1.3817e-09 | 6.3958e-10 | 4.2786e-11 | 100803.594
190827.234 | 9.9422e-09 | 1.2366e-08 | 3.014e-10 | 1.3487e-08 | 1.2195e-08 | 6.4355e-10 | 1.393e-09 | 6.3879e-10 | 4.2758e-11 | 100815.765
190839.391 | 9.887e-09 | 1.2564e-08 | 3.0273e-10 | 1.3521e-08 | 1.2276e-08 | 6.5183e-10 | 1.4105e-09 | 6.4238e-10 | 4.345e-11 | 100827.922
190851.563 | 1.0029e-08 | 1.26e-08 | 3.0182e-10 | 1.3712e-08 | 1.2228e-08 | 6.5136e-10 | 1.405e-09 | 6.5025e-10 | 4.3676e-11 | 100840.094
190863.734 | 9.9873e-09 | 1.2746e-08 | 3.0796e-10 | 1.3725e-08 | 1.2385e-08 | 6.4485e-10 | 1.4223e-09 | 6.5786e-10 | 4.4373e-11 | 100852.265
190875.891 | 9.9582e-09 | 1.2737e-08 | 3.0452e-10 | 1.3736e-08 | 1.2381e-08 | 6.4315e-10 | 1.4262e-09 | 6.6924e-10 | 4.4565e-11 | 100864.422
190888.063 | 1.0046e-08 | 1.2764e-08 | 3.0633e-10 | 1.396e-08 | 1.2325e-08 | 6.5118e-10 | 1.4482e-09 | 6.584e-10 | 4.4062e-11 | 100876.594
190900.234 | 1.0045e-08 | 1.2792e-08 | 3.0871e-10 | 1.3774e-08 | 1.2324e-08 | 6.4904e-10 | 1.4156e-09 | 6.6e-10 | 4.3816e-11 | 100888.765
190912.391 | 1.0103e-08 | 1.2668e-08 | 3.0668e-10 | 1.3912e-08 | 1.2492e-08 | 6.5933e-10 | 1.4449e-09 | 6.6214e-10 | 4.4021e-11 | 100900.922
190924.563 | 1.0117e-08 | 1.2815e-08 | 3.1385e-10 | 1.4019e-08 | 1.2321e-08 | 6.5834e-10 | 1.4315e-09 | 6.5136e-10 | 4.4044e-11 | 100913.094
190936.734 | 9.9781e-09 | 1.2666e-08 | 3.1246e-10 | 1.3801e-08 | 1.2259e-08 | 6.5012e-10 | 1.4352e-09 | 6.5789e-10 | 4.3775e-11 | 100925.265
190948.891 | 9.976e-09 | 1.2725e-08 | 3.073e-10 | 1.3918e-08 | 1.2482e-08 | 6.4756e-10 | 1.4439e-09 | 6.5613e-10 | 4.369e-11 | 100937.422
190961.063 | 9.9912e-09 | 1.277e-08 | 3.1494e-10 | 1.3889e-08 | 1.2239e-08 | 6.4612e-10 | 1.4444e-09 | 6.5802e-10 | 4.4054e-11 | 100949.594
190973.234 | 1.0026e-08 | 1.2796e-08 | 3.0846e-10 | 1.3952e-08 | 1.2428e-08 | 6.5397e-10 | 1.4558e-09 | 6.6727e-10 | 4.3808e-11 | 100961.765
190985.406 | 9.9408e-09 | 1.277e-08 | 3.0873e-10 | 1.3892e-08 | 1.2333e-08 | 6.5381e-10 | 1.4185e-09 | 6.6075e-10 | 4.3142e-11 | 100973.937
190997.563 | 9.9754e-09 | 1.2598e-08 | 3.0705e-10 | 1.3826e-08 | 1.2217e-08 | 6.4851e-10 | 1.4156e-09 | 6.5953e-10 | 4.3829e-11 | 100986.094
191009.734 | 1.0015e-08 | 1.2604e-08 | 3.0573e-10 | 1.3737e-08 | 1.2384e-08 | 6.4505e-10 | 1.4409e-09 | 6.5027e-10 | 4.3133e-11 | 100998.265
191021.906 | 9.9347e-09 | 1.2535e-08 | 3.0459e-10 | 1.3792e-08 | 1.2293e-08 | 6.4253e-10 | 1.4286e-09 | 6.5199e-10 | 4.3504e-11 | 101010.437
191034.063 | 1.0028e-08 | 1.2654e-08 | 3.0461e-10 | 1.3658e-08 | 1.2235e-08 | 6.4932e-10 | 1.4146e-09 | 6.4781e-10 | 4.2949e-11 | 101022.594
191046.234 | 9.8394e-09 | 1.2626e-08 | 3.0149e-10 | 1.3629e-08 | 1.2106e-08 | 6.4043e-10 | 1.4193e-09 | 6.5196e-10 | 4.3495e-11 | 101034.765
191058.406 | 9.9257e-09 | 1.2474e-08 | 3.0221e-10 | 1.3819e-08 | 1.2204e-08 | 6.4482e-10 | 1.4238e-09 | 6.5324e-10 | 4.3439e-11 | 101046.937
191070.563 | 1.0043e-08 | 1.2747e-08 | 3.0091e-10 | 1.3633e-08 | 1.2182e-08 | 6.3634e-10 | 1.4179e-09 | 6.4717e-10 | 4.3296e-11 | 101059.094
191082.734 | 9.8582e-09 | 1.2594e-08 | 2.9963e-10 | 1.3691e-08 | 1.2132e-08 | 6.3782e-10 | 1.4001e-09 | 6.5116e-10 | 4.2863e-11 | 101071.265
191094.906 | 9.9405e-09 | 1.2466e-08 | 3.0069e-10 | 1.3719e-08 | 1.2114e-08 | 6.3955e-10 | 1.419e-09 | 6.5137e-10 | 4.3664e-11 | 101083.437
191107.063 | 9.954e-09 | 1.2548e-08 | 3.0061e-10 | 1.3863e-08 | 1.2225e-08 | 6.4118e-10 | 1.4137e-09 | 6.4561e-10 | 4.3059e-11 | 101095.594
191119.234 | 9.9198e-09 | 1.2525e-08 | 3.0504e-10 | 1.3832e-08 | 1.2259e-08 | 6.4451e-10 | 1.4182e-09 | 6.5112e-10 | 4.3777e-11 | 101107.765
191131.406 | 1.0004e-08 | 1.2631e-08 | 3.0345e-10 | 1.3682e-08 | 1.2293e-08 | 6.5107e-10 | 1.4238e-09 | 6.5526e-10 | 4.3884e-11 | 101119.937
191143.563 | 1.0011e-08 | 1.2725e-08 | 3.0821e-10 | 1.3884e-08 | 1.237e-08 | 6.5548e-10 | 1.4333e-09 | 6.563e-10 | 4.4253e-11 | 101132.094
191155.734 | 9.9937e-09 | 1.2657e-08 | 3.0727e-10 | 1.3939e-08 | 1.2434e-08 | 6.5054e-10 | 1.4432e-09 | 6.5571e-10 | 4.3573e-11 | 101144.265
191167.906 | 1.0094e-08 | 1.2519e-08 | 3.1035e-10 | 1.3852e-08 | 1.2248e-08 | 6.5694e-10 | 1.4246e-09 | 6.5129e-10 | 4.3692e-11 | 101156.437
191180.078 | 1.0146e-08 | 1.2714e-08 | 3.0388e-10 | 1.3549e-08 | 1.2193e-08 | 6.4208e-10 | 1.4237e-09 | 6.5312e-10 | 4.3409e-11 | 101168.609
191192.234 | 9.9742e-09 | 1.2704e-08 | 3.1021e-10 | 1.3618e-08 | 1.2327e-08 | 6.5445e-10 | 1.4211e-09 | 6.5133e-10 | 4.4066e-11 | 101180.765
191204.406 | 1.0071e-08 | 1.264e-08 | 3.0616e-10 | 1.3771e-08 | 1.2285e-08 | 6.4518e-10 | 1.4162e-09 | 6.4957e-10 | 4.3479e-11 | 101192.937
191216.578 | 9.9771e-09 | 1.2591e-08 | 3.0324e-10 | 1.3929e-08 | 1.2226e-08 | 6.4671e-10 | 1.4199e-09 | 6.5903e-10 | 4.3759e-11 | 101205.109
191228.734 | 1.0049e-08 | 1.2689e-08 | 3.0715e-10 | 1.3828e-08 | 1.2294e-08 | 6.5056e-10 | 1.4409e-09 | 6.5805e-10 | 4.3665e-11 | 101217.265
191240.906 | 1.0038e-08 | 1.282e-08 | 3.0966e-10 | 1.3889e-08 | 1.2524e-08 | 6.515e-10 | 1.4336e-09 | 6.6129e-10 | 4.397e-11 | 101229.437
191253.078 | 9.9663e-09 | 1.2529e-08 | 3.1483e-10 | 1.396e-08 | 1.2428e-08 | 6.5248e-10 | 1.4437e-09 | 6.6569e-10 | 4.3905e-11 | 101241.609
191265.234 | 1.0066e-08 | 1.2629e-08 | 3.1068e-10 | 1.3828e-08 | 1.2457e-08 | 6.5544e-10 | 1.4345e-09 | 6.6972e-10 | 4.4483e-11 | 101253.765
191277.406 | 1.0162e-08 | 1.2823e-08 | 3.1146e-10 | 1.3825e-08 | 1.2356e-08 | 6.5503e-10 | 1.4194e-09 | 6.5503e-10 | 4.431e-11 | 101265.937
191289.578 | 1.0132e-08 | 1.2637e-08 | 3.0901e-10 | 1.3735e-08 | 1.2274e-08 | 6.5243e-10 | 1.4024e-09 | 6.5745e-10 | 4.4095e-11 | 101278.109
191301.734 | 9.9794e-09 | 1.2596e-08 | 3.1014e-10 | 1.3833e-08 | 1.2317e-08 | 6.4956e-10 | 1.4316e-09 | 6.4727e-10 | 4.345e-11 | 101290.265
191313.906 | 1.0173e-08 | 1.2509e-08 | 3.1064e-10 | 1.3696e-08 | 1.2176e-08 | 6.5353e-10 | 1.4288e-09 | 6.5256e-10 | 4.3815e-11 | 101302.437
191326.078 | 1.0109e-08 | 1.2528e-08 | 3.0472e-10 | 1.3743e-08 | 1.2236e-08 | 6.4728e-10 | 1.4124e-09 | 6.4802e-10 | 4.3613e-11 | 101314.609
191338.234 | 1.0093e-08 | 1.2617e-08 | 3.0959e-10 | 1.3776e-08 | 1.2177e-08 | 6.5138e-10 | 1.4267e-09 | 6.5859e-10 | 4.3661e-11 | 101326.765
191350.406 | 9.9393e-09 | 1.2733e-08 | 3.0507e-10 | 1.3752e-08 | 1.2427e-08 | 6.4573e-10 | 1.4144e-09 | 6.5554e-10 | 4.3763e-11 | 101338.937
191362.578 | 1.0028e-08 | 1.258e-08 | 3.0575e-10 | 1.3651e-08 | 1.2246e-08 | 6.5302e-10 | 1.4007e-09 | 6.4647e-10 | 4.3791e-11 | 101351.109
191374.75 | 1.0046e-08 | 1.2599e-08 | 3.0374e-10 | 1.3659e-08 | 1.2364e-08 | 6.5581e-10 | 1.4242e-09 | 6.4905e-10 | 4.4193e-11 | 101363.281
191386.906 | 1.0139e-08 | 1.2769e-08 | 3.1399e-10 | 1.3583e-08 | 1.2379e-08 | 6.5321e-10 | 1.4271e-09 | 6.5464e-10 | 4.4042e-11 | 101375.437
191399.078 | 9.9804e-09 | 1.2558e-08 | 3.0846e-10 | 1.3799e-08 | 1.2344e-08 | 6.484e-10 | 1.4223e-09 | 6.544e-10 | 4.413e-11 | 101387.609
191411.25 | 1.0054e-08 | 1.2457e-08 | 3.0927e-10 | 1.3756e-08 | 1.2412e-08 | 6.4927e-10 | 1.4225e-09 | 6.5182e-10 | 4.3946e-11 | 101399.781
191423.406 | 1.0153e-08 | 1.2561e-08 | 3.0568e-10 | 1.3649e-08 | 1.2317e-08 | 6.4105e-10 | 1.4201e-09 | 6.5436e-10 | 4.3339e-11 | 101411.937
191435.578 | 9.9053e-09 | 1.2597e-08 | 3.0407e-10 | 1.3703e-08 | 1.2148e-08 | 6.4761e-10 | 1.4221e-09 | 6.5951e-10 | 4.391e-11 | 101424.109
191447.75 | 9.9972e-09 | 1.2523e-08 | 3.0314e-10 | 1.3701e-08 | 1.2228e-08 | 6.5083e-10 | 1.3985e-09 | 6.5022e-10 | 4.3935e-11 | 101436.281
191459.906 | 1.0143e-08 | 1.2688e-08 | 3.029e-10 | 1.3783e-08 | 1.2364e-08 | 6.4979e-10 | 1.4144e-09 | 6.4638e-10 | 4.3629e-11 | 101448.437
191472.078 | 9.9735e-09 | 1.2581e-08 | 3.0368e-10 | 1.3788e-08 | 1.2246e-08 | 6.5066e-10 | 1.416e-09 | 6.6135e-10 | 4.4129e-11 | 101460.609
191484.25 | 1.0077e-08 | 1.2733e-08 | 3.1292e-10 | 1.3663e-08 | 1.2526e-08 | 6.5128e-10 | 1.44e-09 | 6.6005e-10 | 4.391e-11 | 101472.781
191496.406 | 1.0065e-08 | 1.2687e-08 | 3.1214e-10 | 1.4148e-08 | 1.2619e-08 | 6.6041e-10 | 1.4441e-09 | 6.6975e-10 | 4.4814e-11 | 101484.937
191508.578 | 1.0147e-08 | 1.2772e-08 | 3.1396e-10 | 1.3831e-08 | 1.2587e-08 | 6.5887e-10 | 1.4259e-09 | 6.6104e-10 | 4.3923e-11 | 101497.109
191520.75 | 1.0113e-08 | 1.2649e-08 | 3.0683e-10 | 1.3977e-08 | 1.224e-08 | 6.484e-10 | 1.4186e-09 | 6.5856e-10 | 4.3873e-11 | 101509.281
191532.906 | 9.9281e-09 | 1.2511e-08 | 3.1005e-10 | 1.3957e-08 | 1.2345e-08 | 6.5612e-10 | 1.4411e-09 | 6.5506e-10 | 4.3815e-11 | 101521.437
191545.078 | 9.9758e-09 | 1.2689e-08 | 3.0924e-10 | 1.3792e-08 | 1.25e-08 | 6.5779e-10 | 1.4374e-09 | 6.5076e-10 | 4.3857e-11 | 101533.609
191557.25 | 9.9939e-09 | 1.2669e-08 | 3.1308e-10 | 1.4004e-08 | 1.2411e-08 | 6.5863e-10 | 1.4091e-09 | 6.5831e-10 | 4.3612e-11 | 101545.781
191569.422 | 1.0037e-08 | 1.2603e-08 | 3.0972e-10 | 1.3878e-08 | 1.2337e-08 | 6.4972e-10 | 1.4308e-09 | 6.5067e-10 | 4.3917e-11 | 101557.953
191581.578 | 9.9001e-09 | 1.2579e-08 | 3.0605e-10 | 1.3856e-08 | 1.2396e-08 | 6.4744e-10 | 1.4332e-09 | 6.5689e-10 | 4.4185e-11 | 101570.109
191593.75 | 9.9698e-09 | 1.2743e-08 | 3.032e-10 | 1.3772e-08 | 1.2381e-08 | 6.4339e-10 | 1.43e-09 | 6.5487e-10 | 4.3279e-11 | 101582.281
191605.922 | 9.9942e-09 | 1.2675e-08 | 3.0541e-10 | 1.3763e-08 | 1.2269e-08 | 6.5053e-10 | 1.4251e-09 | 6.4755e-10 | 4.3842e-11 | 101594.453
191618.078 | 1.0019e-08 | 1.257e-08 | 3.0582e-10 | 1.3735e-08 | 1.2303e-08 | 6.4684e-10 | 1.4216e-09 | 6.6262e-10 | 4.4119e-11 | 101606.609
191630.25 | 9.9587e-09 | 1.2612e-08 | 3.0525e-10 | 1.3692e-08 | 1.2331e-08 | 6.5151e-10 | 1.4012e-09 | 6.6107e-10 | 4.4266e-11 | 101618.781
191642.422 | 1.0119e-08 | 1.2549e-08 | 3.0676e-10 | 1.3617e-08 | 1.2265e-08 | 6.5258e-10 | 1.4268e-09 | 6.4682e-10 | 4.3451e-11 | 101630.953
191654.578 | 1.0097e-08 | 1.2383e-08 | 3.034e-10 | 1.3647e-08 | 1.2307e-08 | 6.4274e-10 | 1.4145e-09 | 6.5245e-10 | 4.3325e-11 | 101643.109
191666.75 | 9.8781e-09 | 1.2413e-08 | 3.0373e-10 | 1.3749e-08 | 1.2228e-08 | 6.487e-10 | 1.4064e-09 | 6.4305e-10 | 4.3227e-11 | 101655.281
191678.922 | 1.0067e-08 | 1.2379e-08 | 3.0375e-10 | 1.3661e-08 | 1.2147e-08 | 6.459e-10 | 1.4e-09 | 6.3921e-10 | 4.3671e-11 | 101667.453
191691.078 | 9.9728e-09 | 1.2511e-08 | 3.0415e-10 | 1.3637e-08 | 1.2145e-08 | 6.4809e-10 | 1.4239e-09 | 6.4958e-10 | 4.2918e-11 | 101679.609
191703.25 | 9.8621e-09 | 1.2594e-08 | 3.0115e-10 | 1.367e-08 | 1.2122e-08 | 6.4581e-10 | 1.4169e-09 | 6.5158e-10 | 4.3526e-11 | 101691.781
191715.422 | 1.0039e-08 | 1.2624e-08 | 3.0175e-10 | 1.3679e-08 | 1.2238e-08 | 6.5279e-10 | 1.4194e-09 | 6.5189e-10 | 4.389e-11 | 101703.953
191727.594 | 9.8963e-09 | 1.2586e-08 | 3.1368e-10 | 1.3627e-08 | 1.2242e-08 | 6.5288e-10 | 1.4342e-09 | 6.6073e-10 | 4.4137e-11 | 101716.125
191739.75 | 1.0073e-08 | 1.2537e-08 | 3.0664e-10 | 1.3644e-08 | 1.2348e-08 | 6.4773e-10 | 1.4274e-09 | 6.5472e-10 | 4.4273e-11 | 101728.281
191751.922 | 1.0016e-08 | 1.2625e-08 | 3.0872e-10 | 1.3839e-08 | 1.2304e-08 | 6.5123e-10 | 1.4216e-09 | 6.685e-10 | 4.3992e-11 | 101740.453
191764.094 | 1.004e-08 | 1.2628e-08 | 3.1027e-10 | 1.3753e-08 | 1.2341e-08 | 6.5093e-10 | 1.4084e-09 | 6.5059e-10 | 4.4137e-11 | 101752.625
191776.25 | 1.0136e-08 | 1.2552e-08 | 3.0464e-10 | 1.3747e-08 | 1.2539e-08 | 6.5826e-10 | 1.436e-09 | 6.476e-10 | 4.359e-11 | 101764.781
191788.422 | 9.9656e-09 | 1.2596e-08 | 3.0287e-10 | 1.365e-08 | 1.2205e-08 | 6.4635e-10 | 1.4207e-09 | 6.5612e-10 | 4.4169e-11 | 101776.953
191800.594 | 1.0019e-08 | 1.2624e-08 | 3.0339e-10 | 1.3712e-08 | 1.2342e-08 | 6.4611e-10 | 1.4036e-09 | 6.4723e-10 | 4.3668e-11 | 101789.125
191812.75 | 1.0024e-08 | 1.2466e-08 | 3.015e-10 | 1.3712e-08 | 1.2315e-08 | 6.4895e-10 | 1.4073e-09 | 6.5009e-10 | 4.4109e-11 | 101801.281
191824.922 | 1.0222e-08 | 1.267e-08 | 3.0728e-10 | 1.3927e-08 | 1.2472e-08 | 6.5298e-10 | 1.4241e-09 | 6.5659e-10 | 4.4032e-11 | 101813.453
191837.094 | 1.0315e-08 | 1.2626e-08 | 3.1125e-10 | 1.3958e-08 | 1.2365e-08 | 6.4756e-10 | 1.4278e-09 | 6.5228e-10 | 4.3621e-11 | 101825.625
191849.25 | 1.0203e-08 | 1.273e-08 | 3.0854e-10 | 1.3899e-08 | 1.2455e-08 | 6.5848e-10 | 1.4534e-09 | 6.6321e-10 | 4.4625e-11 | 101837.781
191861.422 | 1.0169e-08 | 1.2725e-08 | 3.0955e-10 | 1.3878e-08 | 1.2477e-08 | 6.6186e-10 | 1.4197e-09 | 6.6703e-10 | 4.4269e-11 | 101849.953
191873.594 | 9.9816e-09 | 1.2814e-08 | 3.0843e-10 | 1.3881e-08 | 1.2346e-08 | 6.5059e-10 | 1.4329e-09 | 6.5362e-10 | 4.4696e-11 | 101862.125
191885.75 | 9.9983e-09 | 1.2779e-08 | 3.1004e-10 | 1.3923e-08 | 1.2409e-08 | 6.5084e-10 | 1.4344e-09 | 6.6407e-10 | 4.4871e-11 | 101874.281
191897.922 | 1.0203e-08 | 1.2895e-08 | 3.1183e-10 | 1.3895e-08 | 1.2515e-08 | 6.5739e-10 | 1.4424e-09 | 6.6627e-10 | 4.5048e-11 | 101886.453
191910.094 | 1.0268e-08 | 1.2903e-08 | 3.1457e-10 | 1.4037e-08 | 1.2626e-08 | 6.555e-10 | 1.4435e-09 | 6.6635e-10 | 4.4734e-11 | 101898.625
191922.266 | 1.0121e-08 | 1.2865e-08 | 3.1466e-10 | 1.4054e-08 | 1.2701e-08 | 6.65e-10 | 1.4722e-09 | 6.7435e-10 | 4.5157e-11 | 101910.797
191934.422 | 1.0152e-08 | 1.2846e-08 | 3.1517e-10 | 1.4077e-08 | 1.2669e-08 | 6.5759e-10 | 1.4645e-09 | 6.673e-10 | 4.4821e-11 | 101922.953
191946.594 | 1.0283e-08 | 1.2793e-08 | 3.1436e-10 | 1.4001e-08 | 1.2609e-08 | 6.6206e-10 | 1.4474e-09 | 6.6244e-10 | 4.4881e-11 | 101935.125
191958.766 | 1.0221e-08 | 1.2862e-08 | 3.2098e-10 | 1.4046e-08 | 1.2589e-08 | 6.5912e-10 | 1.4518e-09 | 6.6096e-10 | 4.514e-11 | 101947.297
191970.922 | 1.0131e-08 | 1.2739e-08 | 3.1198e-10 | 1.3911e-08 | 1.2527e-08 | 6.5811e-10 | 1.4487e-09 | 6.6263e-10 | 4.4426e-11 | 101959.453
191983.094 | 1.0091e-08 | 1.2639e-08 | 3.1245e-10 | 1.3915e-08 | 1.2411e-08 | 6.5885e-10 | 1.4412e-09 | 6.5599e-10 | 4.4791e-11 | 101971.625
191995.266 | 1.0179e-08 | 1.2813e-08 | 3.1068e-10 | 1.4089e-08 | 1.2778e-08 | 6.6271e-10 | 1.4485e-09 | 6.598e-10 | 4.4317e-11 | 101983.797
192007.422 | 1.0232e-08 | 1.2775e-08 | 3.1499e-10 | 1.3936e-08 | 1.2378e-08 | 6.5895e-10 | 1.4461e-09 | 6.6313e-10 | 4.4276e-11 | 101995.953
192019.594 | 1.0097e-08 | 1.2712e-08 | 3.104e-10 | 1.3813e-08 | 1.2372e-08 | 6.5923e-10 | 1.4428e-09 | 6.6244e-10 | 4.4385e-11 | 102008.125
192031.766 | 1.0177e-08 | 1.2907e-08 | 3.1297e-10 | 1.3941e-08 | 1.257e-08 | 6.6525e-10 | 1.4275e-09 | 6.5515e-10 | 4.42e-11 | 102020.297
192043.922 | 1.0125e-08 | 1.2679e-08 | 3.1203e-10 | 1.3735e-08 | 1.2362e-08 | 6.6384e-10 | 1.4306e-09 | 6.5604e-10 | 4.4186e-11 | 102032.453
192056.094 | 1.0115e-08 | 1.2715e-08 | 3.08e-10 | 1.3999e-08 | 1.2296e-08 | 6.6363e-10 | 1.4478e-09 | 6.6138e-10 | 4.4197e-11 | 102044.625
192068.266 | 1.009e-08 | 1.2841e-08 | 3.087e-10 | 1.4066e-08 | 1.2488e-08 | 6.5958e-10 | 1.4486e-09 | 6.6537e-10 | 4.4459e-11 | 102056.797
192080.422 | 1.01e-08 | 1.2812e-08 | 3.1451e-10 | 1.3976e-08 | 1.2592e-08 | 6.5537e-10 | 1.4578e-09 | 6.6528e-10 | 4.4273e-11 | 102068.953
192092.594 | 1.0095e-08 | 1.2888e-08 | 3.1094e-10 | 1.3741e-08 | 1.2469e-08 | 6.5683e-10 | 1.4504e-09 | 6.6462e-10 | 4.4374e-11 | 102081.125
192104.766 | 1.0156e-08 | 1.2926e-08 | 3.1278e-10 | 1.4031e-08 | 1.2418e-08 | 6.5938e-10 | 1.435e-09 | 6.6189e-10 | 4.4862e-11 | 102093.297
192116.938 | 1.0062e-08 | 1.2687e-08 | 3.0881e-10 | 1.4032e-08 | 1.245e-08 | 6.5737e-10 | 1.4653e-09 | 6.6824e-10 | 4.4651e-11 | 102105.469
192129.094 | 1.0027e-08 | 1.2769e-08 | 3.1175e-10 | 1.3827e-08 | 1.2489e-08 | 6.5949e-10 | 1.4525e-09 | 6.6541e-10 | 4.4755e-11 | 102117.625
192141.266 | 1.0038e-08 | 1.2973e-08 | 3.0817e-10 | 1.4142e-08 | 1.2575e-08 | 6.6032e-10 | 1.4363e-09 | 6.5909e-10 | 4.4167e-11 | 102129.797
192153.438 | 1.0214e-08 | 1.2912e-08 | 3.0847e-10 | 1.3949e-08 | 1.2358e-08 | 6.6149e-10 | 1.4301e-09 | 6.5562e-10 | 4.4679e-11 | 102141.969
192165.594 | 1.0102e-08 | 1.2819e-08 | 3.0567e-10 | 1.3993e-08 | 1.2241e-08 | 6.5862e-10 | 1.4296e-09 | 6.6384e-10 | 4.3935e-11 | 102154.125
192177.766 | 1.0114e-08 | 1.286e-08 | 3.0542e-10 | 1.3914e-08 | 1.2347e-08 | 6.5733e-10 | 1.4529e-09 | 6.6184e-10 | 4.4327e-11 | 102166.297
192189.938 | 1.0206e-08 | 1.2855e-08 | 3.1364e-10 | 1.3918e-08 | 1.2649e-08 | 6.6302e-10 | 1.4649e-09 | 6.7459e-10 | 4.5518e-11 | 102178.469
192202.094 | 1.0221e-08 | 1.3037e-08 | 3.1802e-10 | 1.3999e-08 | 1.2684e-08 | 6.6471e-10 | 1.4733e-09 | 6.7648e-10 | 4.5233e-11 | 102190.625
192214.266 | 1.0289e-08 | 1.3039e-08 | 3.177e-10 | 1.3985e-08 | 1.2625e-08 | 6.6571e-10 | 1.4611e-09 | 6.774e-10 | 4.4528e-11 | 102202.797
192226.438 | 1.0315e-08 | 1.3078e-08 | 3.1758e-10 | 1.4155e-08 | 1.2752e-08 | 6.6675e-10 | 1.4795e-09 | 6.7244e-10 | 4.5757e-11 | 102214.969
192238.594 | 1.0284e-08 | 1.2928e-08 | 3.2092e-10 | 1.4007e-08 | 1.2653e-08 | 6.6327e-10 | 1.4624e-09 | 6.6608e-10 | 4.5037e-11 | 102227.125
192250.766 | 1.0291e-08 | 1.2903e-08 | 3.147e-10 | 1.3853e-08 | 1.2609e-08 | 6.7265e-10 | 1.4426e-09 | 6.7552e-10 | 4.499e-11 | 102239.297
192262.938 | 1.0146e-08 | 1.2813e-08 | 3.1876e-10 | 1.393e-08 | 1.2417e-08 | 6.6274e-10 | 1.4567e-09 | 6.7067e-10 | 4.5186e-11 | 102251.469
192275.094 | 1.0306e-08 | 1.2872e-08 | 3.1395e-10 | 1.3986e-08 | 1.2531e-08 | 6.6138e-10 | 1.4457e-09 | 6.6549e-10 | 4.4747e-11 | 102263.625
192287.266 | 1.0204e-08 | 1.2868e-08 | 3.2087e-10 | 1.3917e-08 | 1.2539e-08 | 6.6601e-10 | 1.4453e-09 | 6.6254e-10 | 4.4992e-11 | 102275.797
192299.438 | 1.0216e-08 | 1.2608e-08 | 3.1634e-10 | 1.4027e-08 | 1.2519e-08 | 6.6344e-10 | 1.4613e-09 | 6.6938e-10 | 4.4768e-11 | 102287.969
192311.609 | 1.0122e-08 | 1.2876e-08 | 3.2155e-10 | 1.405e-08 | 1.2759e-08 | 6.6866e-10 | 1.4523e-09 | 6.7332e-10 | 4.5515e-11 | 102300.14
192323.766 | 1.0296e-08 | 1.2884e-08 | 3.2195e-10 | 1.3944e-08 | 1.2648e-08 | 6.7432e-10 | 1.4511e-09 | 6.678e-10 | 4.5272e-11 | 102312.297
192335.938 | 1.0191e-08 | 1.281e-08 | 3.2098e-10 | 1.4032e-08 | 1.2602e-08 | 6.7164e-10 | 1.4619e-09 | 6.7514e-10 | 4.5283e-11 | 102324.469
192348.109 | 1.0133e-08 | 1.2749e-08 | 3.2263e-10 | 1.399e-08 | 1.2598e-08 | 6.7245e-10 | 1.4524e-09 | 6.7148e-10 | 4.4963e-11 | 102336.64
192360.266 | 1.0231e-08 | 1.2846e-08 | 3.2104e-10 | 1.4175e-08 | 1.265e-08 | 6.7069e-10 | 1.4541e-09 | 6.6572e-10 | 4.4924e-11 | 102348.797
192372.438 | 1.0183e-08 | 1.2867e-08 | 3.1875e-10 | 1.4052e-08 | 1.2701e-08 | 6.7606e-10 | 1.4503e-09 | 6.6654e-10 | 4.4844e-11 | 102360.969
192384.609 | 1.0209e-08 | 1.2808e-08 | 3.1669e-10 | 1.3951e-08 | 1.2698e-08 | 6.708e-10 | 1.4587e-09 | 6.7343e-10 | 4.541e-11 | 102373.14
192396.766 | 1.0116e-08 | 1.2902e-08 | 3.1728e-10 | 1.4051e-08 | 1.2517e-08 | 6.6901e-10 | 1.4525e-09 | 6.693e-10 | 4.4934e-11 | 102385.297
192408.938 | 1.0308e-08 | 1.2829e-08 | 3.2187e-10 | 1.3969e-08 | 1.2556e-08 | 6.6794e-10 | 1.4459e-09 | 6.6612e-10 | 4.4815e-11 | 102397.469
192421.109 | 1.015e-08 | 1.2888e-08 | 3.1889e-10 | 1.3997e-08 | 1.2571e-08 | 6.6478e-10 | 1.4598e-09 | 6.6527e-10 | 4.4838e-11 | 102409.64
192433.266 | 1.0421e-08 | 1.2826e-08 | 3.129e-10 | 1.3982e-08 | 1.2477e-08 | 6.5452e-10 | 1.4318e-09 | 6.6295e-10 | 4.4822e-11 | 102421.797
192445.438 | 1.0193e-08 | 1.2813e-08 | 3.1039e-10 | 1.3848e-08 | 1.245e-08 | 6.5825e-10 | 1.4561e-09 | 6.6595e-10 | 4.4633e-11 | 102433.969
192457.609 | 1.0097e-08 | 1.296e-08 | 3.0896e-10 | 1.3926e-08 | 1.2457e-08 | 6.6113e-10 | 1.4457e-09 | 6.5778e-10 | 4.4119e-11 | 102446.14
192469.766 | 1.0268e-08 | 1.2833e-08 | 3.0873e-10 | 1.3852e-08 | 1.252e-08 | 6.5477e-10 | 1.4421e-09 | 6.6395e-10 | 4.4559e-11 | 102458.297
192481.938 | 1.0147e-08 | 1.2984e-08 | 3.0593e-10 | 1.3781e-08 | 1.2464e-08 | 6.5947e-10 | 1.4459e-09 | 6.5604e-10 | 4.462e-11 | 102470.469
192494.109 | 1.0063e-08 | 1.2822e-08 | 3.0438e-10 | 1.392e-08 | 1.2351e-08 | 6.5443e-10 | 1.4364e-09 | 6.6293e-10 | 4.432e-11 | 102482.64
192506.281 | 1.0006e-08 | 1.283e-08 | 3.0703e-10 | 1.4008e-08 | 1.2312e-08 | 6.578e-10 | 1.4271e-09 | 6.6109e-10 | 4.4092e-11 | 102494.812
192518.438 | 9.9104e-09 | 1.2807e-08 | 3.054e-10 | 1.3878e-08 | 1.2439e-08 | 6.4903e-10 | 1.457e-09 | 6.621e-10 | 4.4219e-11 | 102506.969
192530.609 | 1.0031e-08 | 1.2883e-08 | 3.0748e-10 | 1.3892e-08 | 1.2421e-08 | 6.5271e-10 | 1.4558e-09 | 6.5729e-10 | 4.4175e-11 | 102519.14
192542.781 | 1.0099e-08 | 1.3071e-08 | 3.0261e-10 | 1.3867e-08 | 1.233e-08 | 6.6722e-10 | 1.4403e-09 | 6.6262e-10 | 4.4206e-11 | 102531.312
192554.938 | 1.0074e-08 | 1.2825e-08 | 3.0392e-10 | 1.3876e-08 | 1.2465e-08 | 6.5735e-10 | 1.447e-09 | 6.6786e-10 | 4.4533e-11 | 102543.469
192567.109 | 1.0284e-08 | 1.3127e-08 | 3.0349e-10 | 1.3987e-08 | 1.2623e-08 | 6.5764e-10 | 1.4375e-09 | 6.6719e-10 | 4.4706e-11 | 102555.64
192579.281 | 1.0295e-08 | 1.3092e-08 | 3.0333e-10 | 1.3989e-08 | 1.252e-08 | 6.5312e-10 | 1.4389e-09 | 6.5206e-10 | 4.4653e-11 | 102567.812
192591.438 | 1.0096e-08 | 1.2893e-08 | 3.08e-10 | 1.3987e-08 | 1.2548e-08 | 6.6185e-10 | 1.4335e-09 | 6.6197e-10 | 4.5121e-11 | 102579.969
192603.609 | 1.0265e-08 | 1.2936e-08 | 3.1224e-10 | 1.3925e-08 | 1.2606e-08 | 6.7021e-10 | 1.4608e-09 | 6.644e-10 | 4.5213e-11 | 102592.14
192615.781 | 1.0326e-08 | 1.289e-08 | 3.1456e-10 | 1.3995e-08 | 1.2551e-08 | 6.5912e-10 | 1.4527e-09 | 6.6967e-10 | 4.4751e-11 | 102604.312
192627.938 | 1.0258e-08 | 1.2926e-08 | 3.1747e-10 | 1.3933e-08 | 1.2535e-08 | 6.5789e-10 | 1.4579e-09 | 6.6925e-10 | 4.5163e-11 | 102616.469
192640.109 | 1.0179e-08 | 1.2853e-08 | 3.1453e-10 | 1.3975e-08 | 1.2735e-08 | 6.6242e-10 | 1.4369e-09 | 6.6563e-10 | 4.4757e-11 | 102628.64
192652.281 | 1.0054e-08 | 1.2759e-08 | 3.1298e-10 | 1.3803e-08 | 1.2629e-08 | 6.5902e-10 | 1.4441e-09 | 6.5361e-10 | 4.4204e-11 | 102640.812
192664.438 | 1.0132e-08 | 1.2704e-08 | 3.1248e-10 | 1.3885e-08 | 1.2599e-08 | 6.6969e-10 | 1.4329e-09 | 6.562e-10 | 4.4023e-11 | 102652.969
192676.609 | 1.0042e-08 | 1.264e-08 | 3.1193e-10 | 1.3609e-08 | 1.2436e-08 | 6.6125e-10 | 1.4122e-09 | 6.5124e-10 | 4.4313e-11 | 102665.14
192688.781 | 1.0006e-08 | 1.2689e-08 | 3.0874e-10 | 1.3694e-08 | 1.2415e-08 | 6.559e-10 | 1.4153e-09 | 6.5365e-10 | 4.402e-11 | 102677.312
192700.953 | 1.0103e-08 | 1.2659e-08 | 3.0785e-10 | 1.3814e-08 | 1.238e-08 | 6.4953e-10 | 1.4147e-09 | 6.4817e-10 | 4.4062e-11 | 102689.484
192713.109 | 1.0156e-08 | 1.2692e-08 | 3.0664e-10 | 1.354e-08 | 1.2205e-08 | 6.5258e-10 | 1.4216e-09 | 6.5245e-10 | 4.3092e-11 | 102701.64
192725.281 | 9.9043e-09 | 1.2733e-08 | 3.0429e-10 | 1.3681e-08 | 1.2244e-08 | 6.4825e-10 | 1.3973e-09 | 6.4245e-10 | 4.3711e-11 | 102713.812
192737.453 | 9.9593e-09 | 1.2713e-08 | 3.0265e-10 | 1.3576e-08 | 1.236e-08 | 6.5094e-10 | 1.3962e-09 | 6.4715e-10 | 4.4139e-11 | 102725.984
192749.609 | 9.9674e-09 | 1.2614e-08 | 3.0053e-10 | 1.3741e-08 | 1.2297e-08 | 6.5344e-10 | 1.4192e-09 | 6.5131e-10 | 4.3363e-11 | 102738.14
192761.781 | 1.0207e-08 | 1.273e-08 | 3.049e-10 | 1.3822e-08 | 1.2556e-08 | 6.6288e-10 | 1.4304e-09 | 6.5396e-10 | 4.464e-11 | 102750.312
192773.953 | 1.0078e-08 | 1.265e-08 | 3.0714e-10 | 1.3689e-08 | 1.2389e-08 | 6.5196e-10 | 1.4266e-09 | 6.5909e-10 | 4.3636e-11 | 102762.484
192786.109 | 1.0046e-08 | 1.277e-08 | 3.0484e-10 | 1.3651e-08 | 1.2436e-08 | 6.5226e-10 | 1.4073e-09 | 6.4937e-10 | 4.3863e-11 | 102774.64
192798.281 | 9.9694e-09 | 1.2617e-08 | 3.0312e-10 | 1.368e-08 | 1.2284e-08 | 6.4513e-10 | 1.4094e-09 | 6.526e-10 | 4.3236e-11 | 102786.812
192810.453 | 9.9706e-09 | 1.2586e-08 | 3.0935e-10 | 1.3689e-08 | 1.223e-08 | 6.481e-10 | 1.4153e-09 | 6.5041e-10 | 4.3629e-11 | 102798.984
192822.609 | 9.9635e-09 | 1.273e-08 | 3.0743e-10 | 1.3752e-08 | 1.2437e-08 | 6.541e-10 | 1.415e-09 | 6.4529e-10 | 4.3451e-11 | 102811.14
192834.781 | 1e-08 | 1.2539e-08 | 3.0014e-10 | 1.3539e-08 | 1.2216e-08 | 6.473e-10 | 1.3906e-09 | 6.3717e-10 | 4.3484e-11 | 102823.312
192846.953 | 1.0007e-08 | 1.2609e-08 | 3.0429e-10 | 1.3809e-08 | 1.2241e-08 | 6.5213e-10 | 1.4247e-09 | 6.4783e-10 | 4.3938e-11 | 102835.484
192859.109 | 1.0203e-08 | 1.2557e-08 | 3.0696e-10 | 1.3816e-08 | 1.2342e-08 | 6.4953e-10 | 1.4315e-09 | 6.5662e-10 | 4.4187e-11 | 102847.64
192871.281 | 9.923e-09 | 1.2637e-08 | 3.1043e-10 | 1.3715e-08 | 1.2393e-08 | 6.5084e-10 | 1.4151e-09 | 6.5021e-10 | 4.405e-11 | 102859.812
192883.453 | 1.0118e-08 | 1.2804e-08 | 3.0785e-10 | 1.3841e-08 | 1.2504e-08 | 6.6352e-10 | 1.4288e-09 | 6.5907e-10 | 4.4032e-11 | 102871.984
192895.625 | 1.0103e-08 | 1.2688e-08 | 3.1306e-10 | 1.3841e-08 | 1.2387e-08 | 6.5767e-10 | 1.4419e-09 | 6.4748e-10 | 4.4439e-11 | 102884.156
192907.781 | 1.0108e-08 | 1.2771e-08 | 3.1419e-10 | 1.3844e-08 | 1.2522e-08 | 6.5623e-10 | 1.4232e-09 | 6.5923e-10 | 4.4692e-11 | 102896.312
192919.953 | 1.0074e-08 | 1.2855e-08 | 3.1182e-10 | 1.3957e-08 | 1.2551e-08 | 6.6241e-10 | 1.43e-09 | 6.5734e-10 | 4.5319e-11 | 102908.484
192932.125 | 1.0076e-08 | 1.2871e-08 | 3.097e-10 | 1.3959e-08 | 1.2451e-08 | 6.5509e-10 | 1.4342e-09 | 6.5917e-10 | 4.4851e-11 | 102920.656
192944.281 | 1.0306e-08 | 1.295e-08 | 3.1374e-10 | 1.3923e-08 | 1.2448e-08 | 6.6285e-10 | 1.4525e-09 | 6.6025e-10 | 4.4762e-11 | 102932.812
192956.453 | 1.0292e-08 | 1.288e-08 | 3.0989e-10 | 1.3772e-08 | 1.2541e-08 | 6.5336e-10 | 1.4429e-09 | 6.5829e-10 | 4.4541e-11 | 102944.984
192968.625 | 1.0124e-08 | 1.2819e-08 | 3.1021e-10 | 1.3815e-08 | 1.2394e-08 | 6.5822e-10 | 1.43e-09 | 6.4944e-10 | 4.41e-11 | 102957.156
192980.781 | 1.0199e-08 | 1.2865e-08 | 3.0532e-10 | 1.3693e-08 | 1.2431e-08 | 6.5256e-10 | 1.4185e-09 | 6.5554e-10 | 4.4544e-11 | 102969.312
192992.953 | 1.0048e-08 | 1.2847e-08 | 3.054e-10 | 1.3711e-08 | 1.2478e-08 | 6.5056e-10 | 1.4244e-09 | 6.5541e-10 | 4.3989e-11 | 102981.484
193005.125 | 1.0243e-08 | 1.2894e-08 | 3.0918e-10 | 1.3822e-08 | 1.2662e-08 | 6.5865e-10 | 1.4156e-09 | 6.4926e-10 | 4.401e-11 | 102993.656
193017.281 | 1.0016e-08 | 1.2855e-08 | 3.06e-10 | 1.3751e-08 | 1.2288e-08 | 6.5275e-10 | 1.4275e-09 | 6.5067e-10 | 4.4122e-11 | 103005.812
193029.453 | 9.9504e-09 | 1.2851e-08 | 3.0506e-10 | 1.376e-08 | 1.2578e-08 | 6.5386e-10 | 1.4187e-09 | 6.6097e-10 | 4.4013e-11 | 103017.984
193041.625 | 1.0014e-08 | 1.2969e-08 | 3.052e-10 | 1.3867e-08 | 1.2531e-08 | 6.6122e-10 | 1.4257e-09 | 6.5582e-10 | 4.4012e-11 | 103030.156
193053.781 | 1.0127e-08 | 1.2922e-08 | 3.0574e-10 | 1.3756e-08 | 1.2346e-08 | 6.5506e-10 | 1.416e-09 | 6.4866e-10 | 4.3769e-11 | 103042.312
193065.953 | 9.9834e-09 | 1.2745e-08 | 2.9816e-10 | 1.3739e-08 | 1.2298e-08 | 6.5347e-10 | 1.4236e-09 | 6.5608e-10 | 4.404e-11 | 103054.484
193078.125 | 1.0036e-08 | 1.2541e-08 | 3.0036e-10 | 1.3515e-08 | 1.2255e-08 | 6.5233e-10 | 1.416e-09 | 6.4932e-10 | 4.4019e-11 | 103066.656
193090.297 | 1.003e-08 | 1.2662e-08 | 3.0294e-10 | 1.3669e-08 | 1.2271e-08 | 6.4968e-10 | 1.4254e-09 | 6.5272e-10 | 4.4068e-11 | 103078.828
193102.453 | 1.0038e-08 | 1.2665e-08 | 3.0127e-10 | 1.3789e-08 | 1.2281e-08 | 6.4348e-10 | 1.415e-09 | 6.535e-10 | 4.3289e-11 | 103090.984
193114.625 | 1.003e-08 | 1.2829e-08 | 3.0204e-10 | 1.357e-08 | 1.2108e-08 | 6.5111e-10 | 1.4018e-09 | 6.5004e-10 | 4.3608e-11 | 103103.156
193126.797 | 9.8634e-09 | 1.2883e-08 | 3.0158e-10 | 1.3779e-08 | 1.2463e-08 | 6.4743e-10 | 1.4378e-09 | 6.5075e-10 | 4.376e-11 | 103115.328
193138.953 | 1.0041e-08 | 1.2781e-08 | 2.9853e-10 | 1.381e-08 | 1.2288e-08 | 6.477e-10 | 1.4213e-09 | 6.4887e-10 | 4.3433e-11 | 103127.484
193151.125 | 9.9774e-09 | 1.2671e-08 | 3.0063e-10 | 1.3767e-08 | 1.2266e-08 | 6.5038e-10 | 1.4325e-09 | 6.4987e-10 | 4.4334e-11 | 103139.656
193163.297 | 9.9488e-09 | 1.2857e-08 | 3.0261e-10 | 1.3773e-08 | 1.221e-08 | 6.5095e-10 | 1.4207e-09 | 6.5344e-10 | 4.4504e-11 | 103151.828
193175.453 | 9.8555e-09 | 1.2939e-08 | 3.0411e-10 | 1.3753e-08 | 1.2305e-08 | 6.524e-10 | 1.409e-09 | 6.3989e-10 | 4.3539e-11 | 103163.984
193187.625 | 9.9839e-09 | 1.2636e-08 | 2.9719e-10 | 1.3709e-08 | 1.2272e-08 | 6.4974e-10 | 1.423e-09 | 6.3642e-10 | 4.3663e-11 | 103176.156
193199.797 | 9.8642e-09 | 1.2774e-08 | 2.9636e-10 | 1.3737e-08 | 1.2244e-08 | 6.5402e-10 | 1.4303e-09 | 6.5626e-10 | 4.3192e-11 | 103188.328
193211.953 | 9.909e-09 | 1.2881e-08 | 2.994e-10 | 1.3802e-08 | 1.2463e-08 | 6.4908e-10 | 1.4177e-09 | 6.4929e-10 | 4.389e-11 | 103200.484
193224.125 | 1.0133e-08 | 1.2861e-08 | 2.9899e-10 | 1.3744e-08 | 1.2318e-08 | 6.5281e-10 | 1.4264e-09 | 6.5323e-10 | 4.3965e-11 | 103212.656
193236.297 | 1.0152e-08 | 1.2906e-08 | 3.023e-10 | 1.3773e-08 | 1.2383e-08 | 6.4879e-10 | 1.4267e-09 | 6.5929e-10 | 4.4237e-11 | 103224.828
193248.469 | 9.9757e-09 | 1.2876e-08 | 3.0808e-10 | 1.4055e-08 | 1.2415e-08 | 6.5984e-10 | 1.4348e-09 | 6.5827e-10 | 4.3794e-11 | 103237
193260.625 | 1.0142e-08 | 1.2988e-08 | 3.0929e-10 | 1.3925e-08 | 1.2476e-08 | 6.5658e-10 | 1.435e-09 | 6.5507e-10 | 4.413e-11 | 103249.156
193272.797 | 1.0177e-08 | 1.2812e-08 | 3.0798e-10 | 1.382e-08 | 1.2446e-08 | 6.5513e-10 | 1.4331e-09 | 6.5811e-10 | 4.3847e-11 | 103261.328
193284.969 | 1.0104e-08 | 1.2833e-08 | 3.0661e-10 | 1.3918e-08 | 1.2476e-08 | 6.5358e-10 | 1.4394e-09 | 6.5941e-10 | 4.4066e-11 | 103273.5
193297.125 | 1.0015e-08 | 1.3071e-08 | 3.0623e-10 | 1.3783e-08 | 1.2278e-08 | 6.5161e-10 | 1.4311e-09 | 6.6217e-10 | 4.3805e-11 | 103285.656
193309.297 | 1.0126e-08 | 1.2733e-08 | 3.0526e-10 | 1.3892e-08 | 1.2357e-08 | 6.5397e-10 | 1.4405e-09 | 6.5267e-10 | 4.377e-11 | 103297.828
193321.469 | 1.0105e-08 | 1.283e-08 | 3.049e-10 | 1.3769e-08 | 1.2329e-08 | 6.5135e-10 | 1.4265e-09 | 6.6332e-10 | 4.4892e-11 | 103310
193333.625 | 1.0267e-08 | 1.2971e-08 | 3.107e-10 | 1.3821e-08 | 1.245e-08 | 6.5522e-10 | 1.4344e-09 | 6.6611e-10 | 4.3896e-11 | 103322.156
193345.797 | 1.0297e-08 | 1.2783e-08 | 3.1144e-10 | 1.393e-08 | 1.2603e-08 | 6.5349e-10 | 1.4374e-09 | 6.6379e-10 | 4.4314e-11 | 103334.328
193357.969 | 1.0222e-08 | 1.2828e-08 | 3.0771e-10 | 1.3774e-08 | 1.2331e-08 | 6.5207e-10 | 1.4262e-09 | 6.487e-10 | 4.3732e-11 | 103346.5
193370.125 | 9.9936e-09 | 1.2705e-08 | 3.0533e-10 | 1.3742e-08 | 1.2205e-08 | 6.5115e-10 | 1.4166e-09 | 6.4902e-10 | 4.4005e-11 | 103358.656
193382.297 | 1.0018e-08 | 1.2797e-08 | 3.0075e-10 | 1.3827e-08 | 1.2378e-08 | 6.6084e-10 | 1.4236e-09 | 6.5534e-10 | 4.4042e-11 | 103370.828
193394.469 | 9.9727e-09 | 1.2695e-08 | 3.0591e-10 | 1.3699e-08 | 1.2314e-08 | 6.5189e-10 | 1.4314e-09 | 6.5218e-10 | 4.3408e-11 | 103383
193406.625 | 9.9559e-09 | 1.2755e-08 | 3.0363e-10 | 1.3721e-08 | 1.237e-08 | 6.5588e-10 | 1.4343e-09 | 6.5636e-10 | 4.3961e-11 | 103395.156
193418.797 | 1.0046e-08 | 1.2803e-08 | 3.0323e-10 | 1.367e-08 | 1.2456e-08 | 6.4977e-10 | 1.4155e-09 | 6.6045e-10 | 4.368e-11 | 103407.328
193430.969 | 1.0111e-08 | 1.2878e-08 | 3.0244e-10 | 1.3597e-08 | 1.2337e-08 | 6.5065e-10 | 1.4237e-09 | 6.5272e-10 | 4.4092e-11 | 103419.5
193443.141 | 1.0057e-08 | 1.2762e-08 | 3.0745e-10 | 1.3974e-08 | 1.2335e-08 | 6.5416e-10 | 1.4147e-09 | 6.4892e-10 | 4.4112e-11 | 103431.672
193455.297 | 1.0133e-08 | 1.3023e-08 | 3.1213e-10 | 1.4004e-08 | 1.2365e-08 | 6.6075e-10 | 1.4376e-09 | 6.5597e-10 | 4.4715e-11 | 103443.828
193467.469 | 1.0071e-08 | 1.2877e-08 | 3.1175e-10 | 1.3814e-08 | 1.2506e-08 | 6.5503e-10 | 1.4366e-09 | 6.6002e-10 | 4.4133e-11 | 103456
193479.641 | 1.0025e-08 | 1.2909e-08 | 3.1166e-10 | 1.3842e-08 | 1.2592e-08 | 6.5744e-10 | 1.4471e-09 | 6.593e-10 | 4.3769e-11 | 103468.172
193491.797 | 1.0101e-08 | 1.2991e-08 | 3.0976e-10 | 1.3796e-08 | 1.2358e-08 | 6.5183e-10 | 1.4357e-09 | 6.5011e-10 | 4.3961e-11 | 103480.328
193503.969 | 1.0166e-08 | 1.2819e-08 | 3.1404e-10 | 1.3756e-08 | 1.2467e-08 | 6.5309e-10 | 1.4143e-09 | 6.4997e-10 | 4.3741e-11 | 103492.5
193516.141 | 9.9624e-09 | 1.2753e-08 | 3.0671e-10 | 1.3703e-08 | 1.2358e-08 | 6.6064e-10 | 1.4171e-09 | 6.5027e-10 | 4.3429e-11 | 103504.672
193528.297 | 1.0026e-08 | 1.2728e-08 | 3.1271e-10 | 1.375e-08 | 1.2459e-08 | 6.6081e-10 | 1.4418e-09 | 6.5776e-10 | 4.393e-11 | 103516.828
193540.469 | 1.024e-08 | 1.2794e-08 | 3.075e-10 | 1.3809e-08 | 1.2572e-08 | 6.7067e-10 | 1.4237e-09 | 6.528e-10 | 4.4211e-11 | 103529
193552.641 | 1.0099e-08 | 1.2857e-08 | 3.1418e-10 | 1.3921e-08 | 1.2403e-08 | 6.5704e-10 | 1.4408e-09 | 6.6143e-10 | 4.4081e-11 | 103541.172
193564.797 | 1.0272e-08 | 1.2795e-08 | 3.1265e-10 | 1.3788e-08 | 1.2466e-08 | 6.5658e-10 | 1.4279e-09 | 6.5237e-10 | 4.4446e-11 | 103553.328
193576.969 | 1.0229e-08 | 1.2834e-08 | 3.0903e-10 | 1.3866e-08 | 1.2484e-08 | 6.5312e-10 | 1.3974e-09 | 6.5628e-10 | 4.4402e-11 | 103565.5
193589.141 | 1.0168e-08 | 1.2728e-08 | 3.081e-10 | 1.362e-08 | 1.2511e-08 | 6.6076e-10 | 1.4381e-09 | 6.6855e-10 | 4.4648e-11 | 103577.672
193601.297 | 1.0328e-08 | 1.2816e-08 | 3.1384e-10 | 1.3837e-08 | 1.2622e-08 | 6.5846e-10 | 1.4312e-09 | 6.595e-10 | 4.5175e-11 | 103589.828
193613.469 | 1.0277e-08 | 1.2827e-08 | 3.1602e-10 | 1.385e-08 | 1.2661e-08 | 6.6667e-10 | 1.4231e-09 | 6.6501e-10 | 4.4897e-11 | 103602
193625.641 | 1.0173e-08 | 1.2966e-08 | 3.1526e-10 | 1.3843e-08 | 1.272e-08 | 6.6472e-10 | 1.4517e-09 | 6.6471e-10 | 4.4878e-11 | 103614.172
193637.813 | 1.0287e-08 | 1.3035e-08 | 3.1516e-10 | 1.4029e-08 | 1.2546e-08 | 6.6042e-10 | 1.4336e-09 | 6.6432e-10 | 4.5379e-11 | 103626.344
193649.969 | 1.0345e-08 | 1.2847e-08 | 3.1792e-10 | 1.3777e-08 | 1.2682e-08 | 6.6046e-10 | 1.449e-09 | 6.6163e-10 | 4.4867e-11 | 103638.5
193662.141 | 1.0124e-08 | 1.295e-08 | 3.1819e-10 | 1.3772e-08 | 1.2504e-08 | 6.7316e-10 | 1.431e-09 | 6.5834e-10 | 4.4249e-11 | 103650.672
193674.313 | 9.9939e-09 | 1.2799e-08 | 3.1393e-10 | 1.3922e-08 | 1.252e-08 | 6.5991e-10 | 1.4302e-09 | 6.5241e-10 | 4.4153e-11 | 103662.844
193686.469 | 1.0186e-08 | 1.2858e-08 | 3.1683e-10 | 1.3808e-08 | 1.2603e-08 | 6.5745e-10 | 1.4209e-09 | 6.554e-10 | 4.4057e-11 | 103675
193698.641 | 1.0155e-08 | 1.2837e-08 | 3.1154e-10 | 1.3639e-08 | 1.2588e-08 | 6.5226e-10 | 1.4371e-09 | 6.5113e-10 | 4.4094e-11 | 103687.172
193710.813 | 1.0137e-08 | 1.2765e-08 | 3.1053e-10 | 1.3439e-08 | 1.2606e-08 | 6.6258e-10 | 1.412e-09 | 6.5308e-10 | 4.4705e-11 | 103699.344
193722.969 | 1.0115e-08 | 1.2779e-08 | 3.1047e-10 | 1.3637e-08 | 1.2671e-08 | 6.6171e-10 | 1.4296e-09 | 6.5765e-10 | 4.4307e-11 | 103711.5
193735.141 | 1.0329e-08 | 1.2787e-08 | 3.0938e-10 | 1.362e-08 | 1.2564e-08 | 6.5424e-10 | 1.4141e-09 | 6.5413e-10 | 4.4219e-11 | 103723.672
193747.313 | 1.0155e-08 | 1.2885e-08 | 3.0865e-10 | 1.3604e-08 | 1.247e-08 | 6.5612e-10 | 1.4163e-09 | 6.5059e-10 | 4.4278e-11 | 103735.844
193759.469 | 1.0086e-08 | 1.2702e-08 | 3.0743e-10 | 1.3573e-08 | 1.2493e-08 | 6.5233e-10 | 1.4241e-09 | 6.4807e-10 | 4.4271e-11 | 103748
193771.641 | 1.0168e-08 | 1.2858e-08 | 3.1243e-10 | 1.3831e-08 | 1.2507e-08 | 6.5283e-10 | 1.4294e-09 | 6.5236e-10 | 4.4064e-11 | 103760.172
193783.813 | 1.0076e-08 | 1.2774e-08 | 3.1008e-10 | 1.3838e-08 | 1.2558e-08 | 6.6345e-10 | 1.4342e-09 | 6.5345e-10 | 4.4431e-11 | 103772.344
193795.969 | 1.0212e-08 | 1.273e-08 | 3.1018e-10 | 1.3769e-08 | 1.247e-08 | 6.6545e-10 | 1.4302e-09 | 6.5376e-10 | 4.4251e-11 | 103784.5
193808.141 | 1.0162e-08 | 1.2659e-08 | 3.118e-10 | 1.3727e-08 | 1.2415e-08 | 6.6322e-10 | 1.4377e-09 | 6.6125e-10 | 4.4527e-11 | 103796.672
193820.313 | 1.0195e-08 | 1.2752e-08 | 3.0946e-10 | 1.3782e-08 | 1.2662e-08 | 6.6049e-10 | 1.4221e-09 | 6.5598e-10 | 4.4477e-11 | 103808.844
193832.484 | 1.0073e-08 | 1.2775e-08 | 3.0772e-10 | 1.3641e-08 | 1.2502e-08 | 6.5937e-10 | 1.4249e-09 | 6.5102e-10 | 4.3844e-11 | 103821.015
193844.641 | 1.0162e-08 | 1.2618e-08 | 3.0865e-10 | 1.3602e-08 | 1.2403e-08 | 6.551e-10 | 1.3975e-09 | 6.4831e-10 | 4.4205e-11 | 103833.172
193856.813 | 1.0107e-08 | 1.2632e-08 | 3.0642e-10 | 1.3652e-08 | 1.2399e-08 | 6.6053e-10 | 1.4154e-09 | 6.4917e-10 | 4.3972e-11 | 103845.344
193868.984 | 9.9857e-09 | 1.2749e-08 | 3.0859e-10 | 1.369e-08 | 1.2481e-08 | 6.5383e-10 | 1.4299e-09 | 6.4767e-10 | 4.4136e-11 | 103857.515
193881.141 | 1.0256e-08 | 1.2737e-08 | 3.0994e-10 | 1.3663e-08 | 1.2447e-08 | 6.5036e-10 | 1.4176e-09 | 6.4863e-10 | 4.4298e-11 | 103869.672
193893.313 | 1.0149e-08 | 1.2737e-08 | 3.1052e-10 | 1.3578e-08 | 1.2344e-08 | 6.5743e-10 | 1.4109e-09 | 6.5031e-10 | 4.4396e-11 | 103881.844
193905.484 | 1.0135e-08 | 1.2801e-08 | 3.1057e-10 | 1.3654e-08 | 1.2469e-08 | 6.539e-10 | 1.4324e-09 | 6.5135e-10 | 4.4739e-11 | 103894.015
193917.641 | 9.9864e-09 | 1.28e-08 | 3.0658e-10 | 1.3458e-08 | 1.2388e-08 | 6.5038e-10 | 1.4118e-09 | 6.4803e-10 | 4.4092e-11 | 103906.172
193929.813 | 1.0079e-08 | 1.2595e-08 | 3.0513e-10 | 1.3636e-08 | 1.241e-08 | 6.4799e-10 | 1.4119e-09 | 6.5769e-10 | 4.4017e-11 | 103918.344
193941.984 | 9.917e-09 | 1.2685e-08 | 3.0393e-10 | 1.3572e-08 | 1.2313e-08 | 6.4824e-10 | 1.411e-09 | 6.4044e-10 | 4.3902e-11 | 103930.515
193954.141 | 9.9949e-09 | 1.2765e-08 | 3.0274e-10 | 1.3648e-08 | 1.2278e-08 | 6.4358e-10 | 1.4098e-09 | 6.3923e-10 | 4.3534e-11 | 103942.672
193966.313 | 9.9289e-09 | 1.2601e-08 | 3.07e-10 | 1.3532e-08 | 1.2348e-08 | 6.4605e-10 | 1.4006e-09 | 6.5005e-10 | 4.3545e-11 | 103954.844
193978.484 | 9.9581e-09 | 1.2658e-08 | 3.0528e-10 | 1.3555e-08 | 1.2276e-08 | 6.4121e-10 | 1.391e-09 | 6.5445e-10 | 4.345e-11 | 103967.015
193990.641 | 1.005e-08 | 1.2847e-08 | 3.0256e-10 | 1.3504e-08 | 1.2259e-08 | 6.4707e-10 | 1.4014e-09 | 6.3897e-10 | 4.3755e-11 | 103979.172
194002.813 | 1.0062e-08 | 1.2808e-08 | 2.9832e-10 | 1.3599e-08 | 1.2257e-08 | 6.41e-10 | 1.4096e-09 | 6.5373e-10 | 4.3204e-11 | 103991.344
194014.984 | 1.0018e-08 | 1.2746e-08 | 3.0452e-10 | 1.3648e-08 | 1.2296e-08 | 6.5248e-10 | 1.4188e-09 | 6.486e-10 | 4.4082e-11 | 104003.515
194027.156 | 1.0119e-08 | 1.2762e-08 | 3.0422e-10 | 1.3602e-08 | 1.2339e-08 | 6.4506e-10 | 1.408e-09 | 6.4627e-10 | 4.4065e-11 | 104015.687
194039.313 | 1.0154e-08 | 1.2655e-08 | 3.0048e-10 | 1.3554e-08 | 1.2321e-08 | 6.4905e-10 | 1.4068e-09 | 6.4522e-10 | 4.4044e-11 | 104027.844
194051.484 | 1.0074e-08 | 1.2796e-08 | 3.0342e-10 | 1.3607e-08 | 1.2422e-08 | 6.5311e-10 | 1.411e-09 | 6.5303e-10 | 4.416e-11 | 104040.015
194063.656 | 1.0068e-08 | 1.2546e-08 | 3.017e-10 | 1.356e-08 | 1.231e-08 | 6.5367e-10 | 1.3891e-09 | 6.5592e-10 | 4.382e-11 | 104052.187
194075.813 | 1.0137e-08 | 1.2681e-08 | 3.0462e-10 | 1.3605e-08 | 1.2425e-08 | 6.5295e-10 | 1.4124e-09 | 6.4425e-10 | 4.3485e-11 | 104064.344
194087.984 | 1.0168e-08 | 1.2662e-08 | 3.0655e-10 | 1.354e-08 | 1.2548e-08 | 6.5312e-10 | 1.3969e-09 | 6.5572e-10 | 4.4112e-11 | 104076.515
194100.156 | 1.0063e-08 | 1.2717e-08 | 3.09e-10 | 1.3631e-08 | 1.2393e-08 | 6.5628e-10 | 1.4095e-09 | 6.4863e-10 | 4.3699e-11 | 104088.687
194112.313 | 1.0048e-08 | 1.2779e-08 | 3.0929e-10 | 1.3614e-08 | 1.2421e-08 | 6.5759e-10 | 1.4201e-09 | 6.4466e-10 | 4.4002e-11 | 104100.844
194124.484 | 1.0089e-08 | 1.2733e-08 | 3.0727e-10 | 1.3519e-08 | 1.2412e-08 | 6.5606e-10 | 1.3958e-09 | 6.4529e-10 | 4.3234e-11 | 104113.015
194136.656 | 1.0199e-08 | 1.2642e-08 | 3.0723e-10 | 1.3651e-08 | 1.2458e-08 | 6.5931e-10 | 1.4049e-09 | 6.4384e-10 | 4.3856e-11 | 104125.187
194148.813 | 1.0024e-08 | 1.2639e-08 | 3.0843e-10 | 1.3528e-08 | 1.2405e-08 | 6.5563e-10 | 1.4059e-09 | 6.4554e-10 | 4.3465e-11 | 104137.344
194160.984 | 1.0107e-08 | 1.2762e-08 | 3.082e-10 | 1.3658e-08 | 1.2451e-08 | 6.598e-10 | 1.411e-09 | 6.4621e-10 | 4.405e-11 | 104149.515
194173.156 | 1.0176e-08 | 1.2826e-08 | 3.0952e-10 | 1.357e-08 | 1.2528e-08 | 6.5543e-10 | 1.4139e-09 | 6.4617e-10 | 4.3828e-11 | 104161.687
194185.313 | 1.0092e-08 | 1.2653e-08 | 3.1211e-10 | 1.361e-08 | 1.2439e-08 | 6.5515e-10 | 1.4102e-09 | 6.5264e-10 | 4.4341e-11 | 104173.844
194197.484 | 1.0116e-08 | 1.2696e-08 | 3.1032e-10 | 1.3759e-08 | 1.2539e-08 | 6.6644e-10 | 1.42e-09 | 6.5496e-10 | 4.4502e-11 | 104186.015
194209.656 | 1.0236e-08 | 1.277e-08 | 3.1659e-10 | 1.3667e-08 | 1.268e-08 | 6.651e-10 | 1.4154e-09 | 6.5469e-10 | 4.4336e-11 | 104198.187
194221.828 | 1.0208e-08 | 1.2762e-08 | 3.1476e-10 | 1.367e-08 | 1.251e-08 | 6.6206e-10 | 1.4193e-09 | 6.5274e-10 | 4.4158e-11 | 104210.359
194233.984 | 1.029e-08 | 1.2751e-08 | 3.1096e-10 | 1.3679e-08 | 1.2459e-08 | 6.6336e-10 | 1.4168e-09 | 6.4565e-10 | 4.3834e-11 | 104222.515
194246.156 | 1.0205e-08 | 1.2562e-08 | 3.0609e-10 | 1.3622e-08 | 1.2516e-08 | 6.5775e-10 | 1.4175e-09 | 6.4586e-10 | 4.4039e-11 | 104234.687
194258.328 | 1.011e-08 | 1.2773e-08 | 3.109e-10 | 1.3771e-08 | 1.2552e-08 | 6.5755e-10 | 1.4249e-09 | 6.5361e-10 | 4.4467e-11 | 104246.859
194270.484 | 1.0229e-08 | 1.279e-08 | 3.1054e-10 | 1.3773e-08 | 1.244e-08 | 6.6669e-10 | 1.4238e-09 | 6.494e-10 | 4.4804e-11 | 104259.015
194282.656 | 1.022e-08 | 1.2796e-08 | 3.1425e-10 | 1.3575e-08 | 1.2565e-08 | 6.6662e-10 | 1.4122e-09 | 6.5144e-10 | 4.385e-11 | 104271.187
194294.828 | 1.0074e-08 | 1.2734e-08 | 3.0974e-10 | 1.3574e-08 | 1.2456e-08 | 6.5693e-10 | 1.4277e-09 | 6.5017e-10 | 4.3748e-11 | 104283.359
194306.984 | 1.0212e-08 | 1.2731e-08 | 3.0527e-10 | 1.3701e-08 | 1.2485e-08 | 6.648e-10 | 1.4078e-09 | 6.456e-10 | 4.4301e-11 | 104295.515
194319.156 | 1.0082e-08 | 1.2786e-08 | 3.078e-10 | 1.3523e-08 | 1.2272e-08 | 6.5751e-10 | 1.3982e-09 | 6.4503e-10 | 4.3354e-11 | 104307.687
194331.328 | 1.0156e-08 | 1.2573e-08 | 3.0581e-10 | 1.3511e-08 | 1.2369e-08 | 6.6195e-10 | 1.4179e-09 | 6.3706e-10 | 4.3059e-11 | 104319.859
194343.484 | 1.0109e-08 | 1.2692e-08 | 3.0485e-10 | 1.3677e-08 | 1.24e-08 | 6.582e-10 | 1.4037e-09 | 6.4563e-10 | 4.4101e-11 | 104332.015
194355.656 | 1.0284e-08 | 1.2686e-08 | 3.0799e-10 | 1.3678e-08 | 1.2498e-08 | 6.5353e-10 | 1.407e-09 | 6.4471e-10 | 4.391e-11 | 104344.187
194367.828 | 1.0151e-08 | 1.267e-08 | 3.0826e-10 | 1.3806e-08 | 1.2485e-08 | 6.5616e-10 | 1.4216e-09 | 6.4721e-10 | 4.3743e-11 | 104356.359
194379.984 | 1.0279e-08 | 1.2789e-08 | 3.0688e-10 | 1.3763e-08 | 1.2338e-08 | 6.6023e-10 | 1.4074e-09 | 6.431e-10 | 4.4094e-11 | 104368.515
194392.156 | 1.0069e-08 | 1.2683e-08 | 3.0923e-10 | 1.3705e-08 | 1.2421e-08 | 6.6416e-10 | 1.3898e-09 | 6.4236e-10 | 4.4339e-11 | 104380.687
194404.328 | 1.0173e-08 | 1.2785e-08 | 3.0995e-10 | 1.3671e-08 | 1.2402e-08 | 6.6629e-10 | 1.4257e-09 | 6.5198e-10 | 4.3568e-11 | 104392.859
194416.5 | 1.0101e-08 | 1.2803e-08 | 3.0979e-10 | 1.3705e-08 | 1.2507e-08 | 6.5079e-10 | 1.4183e-09 | 6.5243e-10 | 4.3331e-11 | 104405.031
194428.656 | 1.0086e-08 | 1.2772e-08 | 3.0455e-10 | 1.3496e-08 | 1.255e-08 | 6.522e-10 | 1.4056e-09 | 6.4389e-10 | 4.3825e-11 | 104417.187
194440.828 | 9.9937e-09 | 1.2691e-08 | 3.0378e-10 | 1.3418e-08 | 1.2363e-08 | 6.52e-10 | 1.3926e-09 | 6.3691e-10 | 4.3491e-11 | 104429.359
194453 | 1.027e-08 | 1.2541e-08 | 3.0023e-10 | 1.3591e-08 | 1.2575e-08 | 6.5621e-10 | 1.4005e-09 | 6.4385e-10 | 4.4387e-11 | 104441.531
194465.156 | 1.0121e-08 | 1.2798e-08 | 3.087e-10 | 1.3627e-08 | 1.2276e-08 | 6.6197e-10 | 1.4232e-09 | 6.4531e-10 | 4.3984e-11 | 104453.687
194477.328 | 1.0193e-08 | 1.2994e-08 | 3.131e-10 | 1.3775e-08 | 1.2563e-08 | 6.6508e-10 | 1.4042e-09 | 6.5428e-10 | 4.4747e-11 | 104465.859
194489.5 | 1.0163e-08 | 1.2689e-08 | 3.1087e-10 | 1.3632e-08 | 1.2444e-08 | 6.6188e-10 | 1.4051e-09 | 6.5396e-10 | 4.476e-11 | 104478.031
194501.656 | 1.0289e-08 | 1.2803e-08 | 3.1064e-10 | 1.3531e-08 | 1.2648e-08 | 6.5901e-10 | 1.4204e-09 | 6.5061e-10 | 4.4517e-11 | 104490.187
194513.828 | 1.0052e-08 | 1.282e-08 | 3.1148e-10 | 1.3632e-08 | 1.2492e-08 | 6.6355e-10 | 1.4122e-09 | 6.509e-10 | 4.4663e-11 | 104502.359
194526 | 1.0197e-08 | 1.2796e-08 | 3.1088e-10 | 1.3762e-08 | 1.2606e-08 | 6.6535e-10 | 1.4259e-09 | 6.4928e-10 | 4.4242e-11 | 104514.531
194538.156 | 1.0174e-08 | 1.2765e-08 | 3.0493e-10 | 1.3586e-08 | 1.253e-08 | 6.5952e-10 | 1.4209e-09 | 6.5133e-10 | 4.4137e-11 | 104526.687
194550.328 | 1.0309e-08 | 1.2667e-08 | 3.0839e-10 | 1.3758e-08 | 1.2363e-08 | 6.5748e-10 | 1.4127e-09 | 6.5502e-10 | 4.3852e-11 | 104538.859
194562.5 | 1.0026e-08 | 1.2754e-08 | 3.1074e-10 | 1.3616e-08 | 1.2589e-08 | 6.5392e-10 | 1.3873e-09 | 6.4378e-10 | 4.3684e-11 | 104551.031
194574.656 | 1.0214e-08 | 1.2557e-08 | 3.0458e-10 | 1.3471e-08 | 1.2563e-08 | 6.5774e-10 | 1.4024e-09 | 6.4279e-10 | 4.3698e-11 | 104563.187
194586.828 | 1.0146e-08 | 1.2795e-08 | 3.079e-10 | 1.3703e-08 | 1.2454e-08 | 6.6245e-10 | 1.4146e-09 | 6.4006e-10 | 4.4454e-11 | 104575.359
194599 | 1.0157e-08 | 1.2841e-08 | 3.0966e-10 | 1.3593e-08 | 1.2596e-08 | 6.577e-10 | 1.4123e-09 | 6.4518e-10 | 4.4519e-11 | 104587.531
194611.172 | 1.0127e-08 | 1.262e-08 | 3.0883e-10 | 1.3776e-08 | 1.2501e-08 | 6.5828e-10 | 1.4192e-09 | 6.5066e-10 | 4.3891e-11 | 104599.703
194623.328 | 1.0266e-08 | 1.268e-08 | 3.1026e-10 | 1.3677e-08 | 1.2662e-08 | 6.5779e-10 | 1.4182e-09 | 6.4617e-10 | 4.4347e-11 | 104611.859
194635.5 | 1.0024e-08 | 1.2755e-08 | 3.1497e-10 | 1.3458e-08 | 1.2513e-08 | 6.6991e-10 | 1.4268e-09 | 6.4688e-10 | 4.4424e-11 | 104624.031
194647.672 | 1.0136e-08 | 1.2659e-08 | 3.153e-10 | 1.3657e-08 | 1.2589e-08 | 6.6351e-10 | 1.4094e-09 | 6.4709e-10 | 4.4548e-11 | 104636.203
194659.828 | 1.0256e-08 | 1.2603e-08 | 3.1232e-10 | 1.3691e-08 | 1.2611e-08 | 6.57e-10 | 1.4136e-09 | 6.4509e-10 | 4.4427e-11 | 104648.359
194672 | 1.0182e-08 | 1.2663e-08 | 3.1223e-10 | 1.3568e-08 | 1.2391e-08 | 6.6078e-10 | 1.4003e-09 | 6.4412e-10 | 4.4213e-11 | 104660.531
194684.172 | 1.0068e-08 | 1.2658e-08 | 3.0648e-10 | 1.3444e-08 | 1.2418e-08 | 6.539e-10 | 1.3925e-09 | 6.3791e-10 | 4.4226e-11 | 104672.703
194696.328 | 1.006e-08 | 1.262e-08 | 3.0639e-10 | 1.3555e-08 | 1.2372e-08 | 6.5562e-10 | 1.4159e-09 | 6.3988e-10 | 4.4305e-11 | 104684.859
194708.5 | 1.0019e-08 | 1.2765e-08 | 3.062e-10 | 1.3447e-08 | 1.2375e-08 | 6.5015e-10 | 1.4082e-09 | 6.407e-10 | 4.3931e-11 | 104697.031
194720.672 | 1.0052e-08 | 1.2554e-08 | 3.052e-10 | 1.3571e-08 | 1.2384e-08 | 6.4813e-10 | 1.3935e-09 | 6.3737e-10 | 4.3792e-11 | 104709.203
194732.828 | 1.0023e-08 | 1.2704e-08 | 3.0509e-10 | 1.3593e-08 | 1.231e-08 | 6.5579e-10 | 1.4108e-09 | 6.3497e-10 | 4.398e-11 | 104721.359
194745 | 1.0175e-08 | 1.2835e-08 | 3.0767e-10 | 1.3524e-08 | 1.2402e-08 | 6.6124e-10 | 1.4131e-09 | 6.5005e-10 | 4.3835e-11 | 104733.531
194757.172 | 1.0148e-08 | 1.2674e-08 | 3.067e-10 | 1.3616e-08 | 1.2493e-08 | 6.5332e-10 | 1.4108e-09 | 6.4562e-10 | 4.4673e-11 | 104745.703
194769.344 | 1.0181e-08 | 1.2695e-08 | 3.0726e-10 | 1.3603e-08 | 1.2635e-08 | 6.6328e-10 | 1.4018e-09 | 6.4001e-10 | 4.4179e-11 | 104757.875
194781.5 | 1.0116e-08 | 1.2591e-08 | 3.0782e-10 | 1.3489e-08 | 1.2494e-08 | 6.6805e-10 | 1.3933e-09 | 6.3542e-10 | 4.4055e-11 | 104770.031
194793.672 | 1.0118e-08 | 1.2656e-08 | 3.0453e-10 | 1.3417e-08 | 1.2565e-08 | 6.5641e-10 | 1.409e-09 | 6.3641e-10 | 4.4182e-11 | 104782.203
194805.844 | 1.0444e-08 | 1.2583e-08 | 3.118e-10 | 1.3631e-08 | 1.2545e-08 | 6.5491e-10 | 1.4089e-09 | 6.4627e-10 | 4.4422e-11 | 104794.375
194818 | 1.0251e-08 | 1.2638e-08 | 3.1381e-10 | 1.3613e-08 | 1.2623e-08 | 6.6668e-10 | 1.4438e-09 | 6.5077e-10 | 4.464e-11 | 104806.531
194830.172 | 1.0288e-08 | 1.283e-08 | 3.1291e-10 | 1.358e-08 | 1.2638e-08 | 6.6e-10 | 1.4273e-09 | 6.5231e-10 | 4.4419e-11 | 104818.703
194842.344 | 1.016e-08 | 1.27e-08 | 3.1364e-10 | 1.3902e-08 | 1.2629e-08 | 6.6279e-10 | 1.4114e-09 | 6.4926e-10 | 4.4609e-11 | 104830.875
194854.5 | 1.0277e-08 | 1.2681e-08 | 3.15e-10 | 1.3773e-08 | 1.2635e-08 | 6.5713e-10 | 1.4109e-09 | 6.4795e-10 | 4.3892e-11 | 104843.031
194866.672 | 1.0122e-08 | 1.2594e-08 | 3.0618e-10 | 1.3556e-08 | 1.2574e-08 | 6.6111e-10 | 1.4235e-09 | 6.4527e-10 | 4.4127e-11 | 104855.203
194878.844 | 1.033e-08 | 1.2805e-08 | 3.1296e-10 | 1.3664e-08 | 1.2515e-08 | 6.5327e-10 | 1.413e-09 | 6.4603e-10 | 4.4392e-11 | 104867.375
194891 | 1.0083e-08 | 1.2803e-08 | 3.1199e-10 | 1.3564e-08 | 1.2486e-08 | 6.6202e-10 | 1.4284e-09 | 6.5212e-10 | 4.4332e-11 | 104879.531
194903.172 | 1.015e-08 | 1.272e-08 | 3.1481e-10 | 1.3612e-08 | 1.2631e-08 | 6.6199e-10 | 1.4069e-09 | 6.5206e-10 | 4.4345e-11 | 104891.703
194915.344 | 1.0171e-08 | 1.2836e-08 | 3.1756e-10 | 1.3928e-08 | 1.2523e-08 | 6.6897e-10 | 1.4284e-09 | 6.4812e-10 | 4.4184e-11 | 104903.875
194927.5 | 1.0268e-08 | 1.2654e-08 | 3.157e-10 | 1.3683e-08 | 1.2834e-08 | 6.6421e-10 | 1.4238e-09 | 6.5616e-10 | 4.4373e-11 | 104916.031
194939.672 | 1.0459e-08 | 1.2771e-08 | 3.1655e-10 | 1.3826e-08 | 1.2523e-08 | 6.6196e-10 | 1.4253e-09 | 6.4819e-10 | 4.4211e-11 | 104928.203
194951.844 | 1.0242e-08 | 1.2668e-08 | 3.1556e-10 | 1.3827e-08 | 1.2662e-08 | 6.6646e-10 | 1.4165e-09 | 6.533e-10 | 4.51e-11 | 104940.375
194964.016 | 1.0203e-08 | 1.2743e-08 | 3.1249e-10 | 1.3809e-08 | 1.2801e-08 | 6.6402e-10 | 1.4173e-09 | 6.479e-10 | 4.491e-11 | 104952.547
194976.172 | 1.0188e-08 | 1.271e-08 | 3.1372e-10 | 1.3907e-08 | 1.2763e-08 | 6.6422e-10 | 1.4247e-09 | 6.4738e-10 | 4.4065e-11 | 104964.703
194988.344 | 1.0386e-08 | 1.2638e-08 | 3.1124e-10 | 1.382e-08 | 1.2575e-08 | 6.5647e-10 | 1.4044e-09 | 6.4181e-10 | 4.4159e-11 | 104976.875
195000.516 | 1.0213e-08 | 1.2816e-08 | 3.0482e-10 | 1.372e-08 | 1.2443e-08 | 6.533e-10 | 1.4129e-09 | 6.4435e-10 | 4.4449e-11 | 104989.047
195012.672 | 1.013e-08 | 1.2557e-08 | 3.0696e-10 | 1.3514e-08 | 1.2614e-08 | 6.6187e-10 | 1.428e-09 | 6.5149e-10 | 4.4161e-11 | 105001.203
195024.844 | 1.0274e-08 | 1.2618e-08 | 3.1661e-10 | 1.3934e-08 | 1.2765e-08 | 6.7271e-10 | 1.4473e-09 | 6.5538e-10 | 4.5047e-11 | 105013.375
195037.016 | 1.0409e-08 | 1.2895e-08 | 3.1776e-10 | 1.4028e-08 | 1.2751e-08 | 6.6878e-10 | 1.4313e-09 | 6.5513e-10 | 4.509e-11 | 105025.547
195049.172 | 1.0244e-08 | 1.2767e-08 | 3.1646e-10 | 1.3792e-08 | 1.2612e-08 | 6.6823e-10 | 1.4183e-09 | 6.5686e-10 | 4.4613e-11 | 105037.703
195061.344 | 1.0307e-08 | 1.2802e-08 | 3.1792e-10 | 1.3792e-08 | 1.2749e-08 | 6.7693e-10 | 1.4335e-09 | 6.5409e-10 | 4.4198e-11 | 105049.875
195073.516 | 1.0273e-08 | 1.2702e-08 | 3.1479e-10 | 1.3623e-08 | 1.266e-08 | 6.6452e-10 | 1.4184e-09 | 6.4945e-10 | 4.475e-11 | 105062.047
195085.672 | 1.0336e-08 | 1.2878e-08 | 3.1646e-10 | 1.3769e-08 | 1.2645e-08 | 6.7016e-10 | 1.4199e-09 | 6.4926e-10 | 4.4467e-11 | 105074.203
195097.844 | 1.0225e-08 | 1.2572e-08 | 3.1433e-10 | 1.3619e-08 | 1.2414e-08 | 6.6615e-10 | 1.421e-09 | 6.541e-10 | 4.4635e-11 | 105086.375
195110.016 | 1.0342e-08 | 1.2717e-08 | 3.1384e-10 | 1.38e-08 | 1.2771e-08 | 6.6829e-10 | 1.4239e-09 | 6.4722e-10 | 4.4512e-11 | 105098.547
195122.172 | 1.0429e-08 | 1.2528e-08 | 3.1575e-10 | 1.3929e-08 | 1.2662e-08 | 6.7149e-10 | 1.4194e-09 | 6.5858e-10 | 4.4706e-11 | 105110.703
195134.344 | 1.0265e-08 | 1.2659e-08 | 3.1265e-10 | 1.3757e-08 | 1.257e-08 | 6.6522e-10 | 1.4231e-09 | 6.5533e-10 | 4.4638e-11 | 105122.875
195146.516 | 1.0337e-08 | 1.2703e-08 | 3.1586e-10 | 1.3724e-08 | 1.2657e-08 | 6.6689e-10 | 1.4393e-09 | 6.5098e-10 | 4.4863e-11 | 105135.047
195158.688 | 1.036e-08 | 1.2853e-08 | 3.1533e-10 | 1.4061e-08 | 1.2727e-08 | 6.7543e-10 | 1.4424e-09 | 6.5413e-10 | 4.4768e-11 | 105147.219
195170.844 | 1.0426e-08 | 1.2761e-08 | 3.1369e-10 | 1.3835e-08 | 1.2651e-08 | 6.675e-10 | 1.4342e-09 | 6.6345e-10 | 4.54e-11 | 105159.375
195183.016 | 1.0166e-08 | 1.258e-08 | 3.132e-10 | 1.3837e-08 | 1.2662e-08 | 6.6436e-10 | 1.4154e-09 | 6.4921e-10 | 4.45e-11 | 105171.547
195195.188 | 1.0178e-08 | 1.2679e-08 | 3.1663e-10 | 1.3927e-08 | 1.2775e-08 | 6.7188e-10 | 1.4241e-09 | 6.5974e-10 | 4.4496e-11 | 105183.719
195207.344 | 1.0179e-08 | 1.2647e-08 | 3.0999e-10 | 1.3702e-08 | 1.2581e-08 | 6.6526e-10 | 1.4322e-09 | 6.5536e-10 | 4.4048e-11 | 105195.875
195219.516 | 1.0252e-08 | 1.2659e-08 | 3.141e-10 | 1.3903e-08 | 1.2763e-08 | 6.6506e-10 | 1.4347e-09 | 6.4829e-10 | 4.4743e-11 | 105208.047
195231.688 | 1.0206e-08 | 1.2621e-08 | 3.1291e-10 | 1.3958e-08 | 1.2641e-08 | 6.6595e-10 | 1.4307e-09 | 6.527e-10 | 4.4845e-11 | 105220.219
195243.844 | 1.0238e-08 | 1.2853e-08 | 3.1373e-10 | 1.3816e-08 | 1.2631e-08 | 6.7021e-10 | 1.4275e-09 | 6.5604e-10 | 4.4414e-11 | 105232.375
195256.016 | 1.0239e-08 | 1.2711e-08 | 3.1688e-10 | 1.3784e-08 | 1.2804e-08 | 6.7156e-10 | 1.4429e-09 | 6.7073e-10 | 4.5595e-11 | 105244.547
195268.188 | 1.0417e-08 | 1.2733e-08 | 3.1845e-10 | 1.3993e-08 | 1.2786e-08 | 6.7038e-10 | 1.4516e-09 | 6.5771e-10 | 4.5147e-11 | 105256.719
195280.344 | 1.0286e-08 | 1.2723e-08 | 3.1721e-10 | 1.3979e-08 | 1.2927e-08 | 6.7219e-10 | 1.4358e-09 | 6.5704e-10 | 4.5036e-11 | 105268.875
195292.516 | 1.0351e-08 | 1.2821e-08 | 3.1831e-10 | 1.4014e-08 | 1.2761e-08 | 6.7739e-10 | 1.4391e-09 | 6.6132e-10 | 4.5091e-11 | 105281.047
195304.688 | 1.02e-08 | 1.2713e-08 | 3.1841e-10 | 1.4021e-08 | 1.2695e-08 | 6.7234e-10 | 1.4458e-09 | 6.5671e-10 | 4.5073e-11 | 105293.219
195316.844 | 1.0247e-08 | 1.2718e-08 | 3.1688e-10 | 1.3821e-08 | 1.2609e-08 | 6.7849e-10 | 1.4362e-09 | 6.6356e-10 | 4.4737e-11 | 105305.375
195329.016 | 1.0249e-08 | 1.2727e-08 | 3.155e-10 | 1.3962e-08 | 1.2645e-08 | 6.727e-10 | 1.424e-09 | 6.5982e-10 | 4.4861e-11 | 105317.547
195341.188 | 1.0163e-08 | 1.265e-08 | 3.1451e-10 | 1.375e-08 | 1.2559e-08 | 6.7376e-10 | 1.419e-09 | 6.6264e-10 | 4.452e-11 | 105329.719
195353.359 | 1.0074e-08 | 1.2648e-08 | 3.1249e-10 | 1.3791e-08 | 1.268e-08 | 6.6447e-10 | 1.4343e-09 | 6.5222e-10 | 4.4419e-11 | 105341.89
195365.516 | 1.0276e-08 | 1.2794e-08 | 3.1464e-10 | 1.3795e-08 | 1.2649e-08 | 6.7229e-10 | 1.426e-09 | 6.5621e-10 | 4.4645e-11 | 105354.047
195377.688 | 1.0344e-08 | 1.2754e-08 | 3.1689e-10 | 1.3711e-08 | 1.2736e-08 | 6.7037e-10 | 1.4314e-09 | 6.6003e-10 | 4.4131e-11 | 105366.219
195389.859 | 1.0182e-08 | 1.285e-08 | 3.1221e-10 | 1.3804e-08 | 1.2467e-08 | 6.5697e-10 | 1.4186e-09 | 6.515e-10 | 4.4535e-11 | 105378.39
195402.016 | 1.0291e-08 | 1.2626e-08 | 3.1138e-10 | 1.3788e-08 | 1.2687e-08 | 6.6544e-10 | 1.4265e-09 | 6.4697e-10 | 4.4841e-11 | 105390.547
195414.188 | 1.0136e-08 | 1.2666e-08 | 3.0918e-10 | 1.3816e-08 | 1.2598e-08 | 6.6277e-10 | 1.4327e-09 | 6.5183e-10 | 4.4622e-11 | 105402.719
195426.359 | 1.0238e-08 | 1.2789e-08 | 3.1001e-10 | 1.3732e-08 | 1.2487e-08 | 6.6333e-10 | 1.4192e-09 | 6.5038e-10 | 4.4666e-11 | 105414.89
195438.516 | 1.008e-08 | 1.2792e-08 | 3.0639e-10 | 1.3764e-08 | 1.2535e-08 | 6.5924e-10 | 1.418e-09 | 6.5221e-10 | 4.3882e-11 | 105427.047
195450.688 | 1.0022e-08 | 1.2724e-08 | 3.081e-10 | 1.368e-08 | 1.2464e-08 | 6.5931e-10 | 1.4059e-09 | 6.4409e-10 | 4.397e-11 | 105439.219
195462.859 | 1.0055e-08 | 1.2887e-08 | 3.0573e-10 | 1.3749e-08 | 1.2556e-08 | 6.7065e-10 | 1.4074e-09 | 6.4841e-10 | 4.4379e-11 | 105451.39
195475.016 | 1.0231e-08 | 1.2845e-08 | 3.1291e-10 | 1.3788e-08 | 1.2661e-08 | 6.6476e-10 | 1.4367e-09 | 6.5899e-10 | 4.4018e-11 | 105463.547
195487.188 | 1.0351e-08 | 1.2954e-08 | 3.1138e-10 | 1.4062e-08 | 1.2812e-08 | 6.7079e-10 | 1.452e-09 | 6.5552e-10 | 4.4489e-11 | 105475.719
195499.359 | 1.0362e-08 | 1.2938e-08 | 3.1375e-10 | 1.3774e-08 | 1.2656e-08 | 6.6799e-10 | 1.4297e-09 | 6.5644e-10 | 4.4745e-11 | 105487.89
195511.516 | 1.0215e-08 | 1.2959e-08 | 3.0926e-10 | 1.3955e-08 | 1.2604e-08 | 6.7073e-10 | 1.42e-09 | 6.522e-10 | 4.4343e-11 | 105500.047
195523.688 | 1.0299e-08 | 1.29e-08 | 3.119e-10 | 1.3765e-08 | 1.2597e-08 | 6.5465e-10 | 1.4111e-09 | 6.4441e-10 | 4.4612e-11 | 105512.219
195535.859 | 1.0121e-08 | 1.2771e-08 | 3.0745e-10 | 1.3644e-08 | 1.2637e-08 | 6.5629e-10 | 1.4261e-09 | 6.5715e-10 | 4.4137e-11 | 105524.39
195548.031 | 1.0082e-08 | 1.2746e-08 | 3.1069e-10 | 1.3851e-08 | 1.2634e-08 | 6.7163e-10 | 1.4295e-09 | 6.5535e-10 | 4.4446e-11 | 105536.562
195560.188 | 1.0206e-08 | 1.2666e-08 | 3.1336e-10 | 1.3964e-08 | 1.2614e-08 | 6.662e-10 | 1.4275e-09 | 6.5556e-10 | 4.5e-11 | 105548.719
195572.359 | 1.0232e-08 | 1.2818e-08 | 3.1479e-10 | 1.3831e-08 | 1.2637e-08 | 6.673e-10 | 1.423e-09 | 6.5483e-10 | 4.455e-11 | 105560.89
195584.531 | 1.0161e-08 | 1.2775e-08 | 3.0974e-10 | 1.3794e-08 | 1.25e-08 | 6.6368e-10 | 1.4281e-09 | 6.574e-10 | 4.4328e-11 | 105573.062
195596.688 | 1.0326e-08 | 1.2722e-08 | 3.135e-10 | 1.3727e-08 | 1.2584e-08 | 6.5542e-10 | 1.4325e-09 | 6.527e-10 | 4.3975e-11 | 105585.219
195608.859 | 1.0343e-08 | 1.277e-08 | 3.1429e-10 | 1.3935e-08 | 1.2656e-08 | 6.6148e-10 | 1.4567e-09 | 6.5475e-10 | 4.5069e-11 | 105597.39
195621.031 | 1.0294e-08 | 1.2808e-08 | 3.1392e-10 | 1.3905e-08 | 1.2622e-08 | 6.6789e-10 | 1.4352e-09 | 6.581e-10 | 4.4651e-11 | 105609.562
195633.188 | 1.0294e-08 | 1.2691e-08 | 3.2148e-10 | 1.3975e-08 | 1.271e-08 | 6.6439e-10 | 1.4563e-09 | 6.5526e-10 | 4.4478e-11 | 105621.719
195645.359 | 1.0296e-08 | 1.2603e-08 | 3.1704e-10 | 1.4072e-08 | 1.2742e-08 | 6.7132e-10 | 1.4439e-09 | 6.5836e-10 | 4.4889e-11 | 105633.89
195657.531 | 1.0307e-08 | 1.2859e-08 | 3.1721e-10 | 1.3961e-08 | 1.2691e-08 | 6.6823e-10 | 1.4362e-09 | 6.6194e-10 | 4.4618e-11 | 105646.062
195669.688 | 1.0188e-08 | 1.2724e-08 | 3.1692e-10 | 1.3903e-08 | 1.2539e-08 | 6.5765e-10 | 1.4257e-09 | 6.4956e-10 | 4.413e-11 | 105658.219
195681.859 | 1.0228e-08 | 1.2561e-08 | 3.1179e-10 | 1.3836e-08 | 1.2463e-08 | 6.6213e-10 | 1.4387e-09 | 6.5709e-10 | 4.4196e-11 | 105670.39
195694.031 | 1.0174e-08 | 1.2687e-08 | 3.1116e-10 | 1.3744e-08 | 1.2564e-08 | 6.6115e-10 | 1.436e-09 | 6.5303e-10 | 4.4417e-11 | 105682.562
195706.188 | 1.0111e-08 | 1.2692e-08 | 3.139e-10 | 1.371e-08 | 1.256e-08 | 6.5732e-10 | 1.4179e-09 | 6.5057e-10 | 4.4326e-11 | 105694.719
195718.359 | 1.0203e-08 | 1.2715e-08 | 3.0827e-10 | 1.3619e-08 | 1.2524e-08 | 6.564e-10 | 1.4208e-09 | 6.4672e-10 | 4.4335e-11 | 105706.89
195730.531 | 1.0027e-08 | 1.2757e-08 | 3.0976e-10 | 1.3602e-08 | 1.229e-08 | 6.5223e-10 | 1.4087e-09 | 6.5669e-10 | 4.4157e-11 | 105719.062
195742.703 | 1.0126e-08 | 1.2795e-08 | 3.1641e-10 | 1.3834e-08 | 1.263e-08 | 6.5868e-10 | 1.4463e-09 | 6.5395e-10 | 4.423e-11 | 105731.234
195754.859 | 1.0283e-08 | 1.2724e-08 | 3.122e-10 | 1.3805e-08 | 1.2615e-08 | 6.5681e-10 | 1.4239e-09 | 6.5285e-10 | 4.437e-11 | 105743.39
195767.031 | 1.0212e-08 | 1.2643e-08 | 3.1423e-10 | 1.3892e-08 | 1.2372e-08 | 6.6883e-10 | 1.4365e-09 | 6.6448e-10 | 4.4199e-11 | 105755.562
195779.203 | 1.0166e-08 | 1.2749e-08 | 3.1193e-10 | 1.4012e-08 | 1.2602e-08 | 6.6169e-10 | 1.4198e-09 | 6.5831e-10 | 4.4758e-11 | 105767.734
195791.359 | 1.0271e-08 | 1.257e-08 | 3.1472e-10 | 1.3729e-08 | 1.2677e-08 | 6.6669e-10 | 1.4292e-09 | 6.5306e-10 | 4.4664e-11 | 105779.89
195803.531 | 1.0065e-08 | 1.2646e-08 | 3.1224e-10 | 1.3705e-08 | 1.2423e-08 | 6.5795e-10 | 1.4357e-09 | 6.4775e-10 | 4.4452e-11 | 105792.062
195815.703 | 1.0473e-08 | 1.2669e-08 | 3.1031e-10 | 1.3714e-08 | 1.2574e-08 | 6.6048e-10 | 1.4456e-09 | 6.5979e-10 | 4.5385e-11 | 105804.234
195827.859 | 1.0424e-08 | 1.2759e-08 | 3.1565e-10 | 1.42e-08 | 1.2668e-08 | 6.6228e-10 | 1.4463e-09 | 6.5586e-10 | 4.4417e-11 | 105816.39
195840.031 | 1.0368e-08 | 1.278e-08 | 3.1889e-10 | 1.4006e-08 | 1.2591e-08 | 6.6491e-10 | 1.4488e-09 | 6.6104e-10 | 4.4869e-11 | 105828.562
195852.203 | 1.0243e-08 | 1.2823e-08 | 3.1389e-10 | 1.3992e-08 | 1.2602e-08 | 6.6613e-10 | 1.4413e-09 | 6.5501e-10 | 4.4489e-11 | 105840.734
195864.359 | 1.0429e-08 | 1.2679e-08 | 3.2004e-10 | 1.3961e-08 | 1.2773e-08 | 6.6403e-10 | 1.4181e-09 | 6.5645e-10 | 4.4922e-11 | 105852.89
195876.531 | 1.0293e-08 | 1.2629e-08 | 3.1465e-10 | 1.4092e-08 | 1.2758e-08 | 6.6365e-10 | 1.4335e-09 | 6.5248e-10 | 4.4853e-11 | 105865.062
195888.703 | 1.0208e-08 | 1.2672e-08 | 3.1405e-10 | 1.3896e-08 | 1.2684e-08 | 6.779e-10 | 1.4371e-09 | 6.5297e-10 | 4.4471e-11 | 105877.234
195900.859 | 1.0251e-08 | 1.2567e-08 | 3.1264e-10 | 1.391e-08 | 1.2644e-08 | 6.6855e-10 | 1.4374e-09 | 6.614e-10 | 4.4981e-11 | 105889.39
195913.031 | 1.0371e-08 | 1.2616e-08 | 3.1745e-10 | 1.3933e-08 | 1.2512e-08 | 6.7516e-10 | 1.4413e-09 | 6.6701e-10 | 4.4705e-11 | 105901.562
195925.203 | 1.0279e-08 | 1.2696e-08 | 3.1682e-10 | 1.4002e-08 | 1.2783e-08 | 6.7035e-10 | 1.4529e-09 | 6.6479e-10 | 4.493e-11 | 105913.734
195937.375 | 1.0125e-08 | 1.2651e-08 | 3.1849e-10 | 1.3929e-08 | 1.2736e-08 | 6.696e-10 | 1.4417e-09 | 6.5981e-10 | 4.4806e-11 | 105925.906
195949.531 | 1.0219e-08 | 1.2549e-08 | 3.2053e-10 | 1.4039e-08 | 1.2748e-08 | 6.6618e-10 | 1.4346e-09 | 6.5397e-10 | 4.501e-11 | 105938.062
195961.703 | 1.025e-08 | 1.2586e-08 | 3.1844e-10 | 1.396e-08 | 1.2749e-08 | 6.6182e-10 | 1.4274e-09 | 6.582e-10 | 4.4907e-11 | 105950.234
195973.875 | 1.0176e-08 | 1.2738e-08 | 3.1616e-10 | 1.4052e-08 | 1.2725e-08 | 6.6367e-10 | 1.4474e-09 | 6.5916e-10 | 4.4764e-11 | 105962.406
195986.031 | 1.0414e-08 | 1.2808e-08 | 3.1993e-10 | 1.3982e-08 | 1.2699e-08 | 6.6581e-10 | 1.456e-09 | 6.6669e-10 | 4.4911e-11 | 105974.562
195998.203 | 1.0229e-08 | 1.2644e-08 | 3.2182e-10 | 1.4014e-08 | 1.2759e-08 | 6.6846e-10 | 1.4518e-09 | 6.5857e-10 | 4.5182e-11 | 105986.734
196010.375 | 1.0425e-08 | 1.2845e-08 | 3.2175e-10 | 1.4042e-08 | 1.2752e-08 | 6.7835e-10 | 1.4472e-09 | 6.627e-10 | 4.5816e-11 | 105998.906
196022.531 | 1.0427e-08 | 1.2703e-08 | 3.2e-10 | 1.4002e-08 | 1.273e-08 | 6.6509e-10 | 1.441e-09 | 6.6036e-10 | 4.4803e-11 | 106011.062
196034.703 | 1.0328e-08 | 1.2854e-08 | 3.1631e-10 | 1.4012e-08 | 1.2566e-08 | 6.6722e-10 | 1.4422e-09 | 6.5842e-10 | 4.4958e-11 | 106023.234
196046.875 | 1.0185e-08 | 1.2802e-08 | 3.1622e-10 | 1.3829e-08 | 1.268e-08 | 6.5943e-10 | 1.4377e-09 | 6.5904e-10 | 4.5439e-11 | 106035.406
196059.031 | 1.0084e-08 | 1.2844e-08 | 3.1624e-10 | 1.384e-08 | 1.2561e-08 | 6.6174e-10 | 1.4265e-09 | 6.5446e-10 | 4.4292e-11 | 106047.562
196071.203 | 1.0089e-08 | 1.2878e-08 | 3.1127e-10 | 1.3873e-08 | 1.2391e-08 | 6.6057e-10 | 1.4192e-09 | 6.4916e-10 | 4.4245e-11 | 106059.734
196083.375 | 1.0098e-08 | 1.2699e-08 | 3.0861e-10 | 1.3712e-08 | 1.2372e-08 | 6.5645e-10 | 1.4231e-09 | 6.4833e-10 | 4.3936e-11 | 106071.906
196095.531 | 1.0328e-08 | 1.2904e-08 | 3.1079e-10 | 1.3835e-08 | 1.2511e-08 | 6.6413e-10 | 1.4353e-09 | 6.5247e-10 | 4.44e-11 | 106084.062
196107.703 | 1.0332e-08 | 1.2883e-08 | 3.1282e-10 | 1.3871e-08 | 1.2678e-08 | 6.6243e-10 | 1.4396e-09 | 6.6249e-10 | 4.4428e-11 | 106096.234
196119.875 | 1.0279e-08 | 1.2771e-08 | 3.181e-10 | 1.3973e-08 | 1.2811e-08 | 6.7308e-10 | 1.4336e-09 | 6.6123e-10 | 4.4568e-11 | 106108.406
196132.047 | 1.0357e-08 | 1.2807e-08 | 3.1417e-10 | 1.3916e-08 | 1.2882e-08 | 6.7249e-10 | 1.4548e-09 | 6.6389e-10 | 4.5003e-11 | 106120.578
196144.203 | 1.0422e-08 | 1.2854e-08 | 3.1507e-10 | 1.3946e-08 | 1.2743e-08 | 6.6472e-10 | 1.4412e-09 | 6.5487e-10 | 4.4759e-11 | 106132.734
196156.375 | 1.0296e-08 | 1.2897e-08 | 3.2071e-10 | 1.3907e-08 | 1.275e-08 | 6.6931e-10 | 1.4445e-09 | 6.6352e-10 | 4.5005e-11 | 106144.906
196168.547 | 1.035e-08 | 1.2929e-08 | 3.2108e-10 | 1.4124e-08 | 1.276e-08 | 6.7439e-10 | 1.4508e-09 | 6.5814e-10 | 4.4621e-11 | 106157.078
196180.703 | 1.0328e-08 | 1.2868e-08 | 3.1994e-10 | 1.4099e-08 | 1.2704e-08 | 6.7615e-10 | 1.4531e-09 | 6.6422e-10 | 4.5312e-11 | 106169.234
196192.875 | 1.0397e-08 | 1.2774e-08 | 3.1666e-10 | 1.3981e-08 | 1.2738e-08 | 6.7154e-10 | 1.4415e-09 | 6.6012e-10 | 4.443e-11 | 106181.406
196205.047 | 1.0208e-08 | 1.264e-08 | 3.18e-10 | 1.3772e-08 | 1.2617e-08 | 6.6788e-10 | 1.4394e-09 | 6.606e-10 | 4.5105e-11 | 106193.578
196217.203 | 1.0209e-08 | 1.2625e-08 | 3.1635e-10 | 1.3926e-08 | 1.2569e-08 | 6.7328e-10 | 1.4155e-09 | 6.5956e-10 | 4.4497e-11 | 106205.734
196229.375 | 1.0306e-08 | 1.2706e-08 | 3.17e-10 | 1.3798e-08 | 1.2636e-08 | 6.6549e-10 | 1.4378e-09 | 6.6175e-10 | 4.4409e-11 | 106217.906
196241.547 | 1.0288e-08 | 1.2632e-08 | 3.1638e-10 | 1.4003e-08 | 1.2745e-08 | 6.6839e-10 | 1.4416e-09 | 6.6035e-10 | 4.4619e-11 | 106230.078
196253.703 | 1.0413e-08 | 1.2849e-08 | 3.1802e-10 | 1.4066e-08 | 1.2819e-08 | 6.7901e-10 | 1.4704e-09 | 6.6263e-10 | 4.5701e-11 | 106242.234
196265.875 | 1.059e-08 | 1.2773e-08 | 3.231e-10 | 1.3955e-08 | 1.2905e-08 | 6.7538e-10 | 1.4562e-09 | 6.5841e-10 | 4.5213e-11 | 106254.406
196278.047 | 1.0465e-08 | 1.2884e-08 | 3.2123e-10 | 1.3981e-08 | 1.2708e-08 | 6.759e-10 | 1.4354e-09 | 6.6671e-10 | 4.5088e-11 | 106266.578
196290.219 | 1.0295e-08 | 1.2821e-08 | 3.2225e-10 | 1.3835e-08 | 1.2775e-08 | 6.6561e-10 | 1.4473e-09 | 6.6533e-10 | 4.5298e-11 | 106278.75
196302.375 | 1.037e-08 | 1.2985e-08 | 3.2476e-10 | 1.4129e-08 | 1.2964e-08 | 6.697e-10 | 1.4766e-09 | 6.7407e-10 | 4.5396e-11 | 106290.906
196314.547 | 1.0487e-08 | 1.2957e-08 | 3.2435e-10 | 1.4199e-08 | 1.2873e-08 | 6.8541e-10 | 1.4573e-09 | 6.7134e-10 | 4.5902e-11 | 106303.078
196326.719 | 1.0563e-08 | 1.2943e-08 | 3.2117e-10 | 1.4056e-08 | 1.307e-08 | 6.7948e-10 | 1.4578e-09 | 6.5744e-10 | 4.5485e-11 | 106315.25
196338.875 | 1.0353e-08 | 1.2859e-08 | 3.1947e-10 | 1.3947e-08 | 1.2788e-08 | 6.6139e-10 | 1.4405e-09 | 6.59e-10 | 4.4912e-11 | 106327.406
196351.047 | 1.0212e-08 | 1.2893e-08 | 3.158e-10 | 1.3953e-08 | 1.2655e-08 | 6.6543e-10 | 1.4541e-09 | 6.5382e-10 | 4.4298e-11 | 106339.578
196363.219 | 1.0359e-08 | 1.2884e-08 | 3.2106e-10 | 1.3986e-08 | 1.286e-08 | 6.6583e-10 | 1.4475e-09 | 6.6289e-10 | 4.4969e-11 | 106351.75
196375.375 | 1.0268e-08 | 1.2706e-08 | 3.1649e-10 | 1.3911e-08 | 1.2848e-08 | 6.6644e-10 | 1.4413e-09 | 6.5613e-10 | 4.5081e-11 | 106363.906
196387.547 | 1.0136e-08 | 1.2642e-08 | 3.1776e-10 | 1.3954e-08 | 1.2808e-08 | 6.6906e-10 | 1.4352e-09 | 6.6376e-10 | 4.5314e-11 | 106376.078
196399.719 | 1.0469e-08 | 1.2751e-08 | 3.2106e-10 | 1.4105e-08 | 1.2836e-08 | 6.5987e-10 | 1.4426e-09 | 6.6003e-10 | 4.5728e-11 | 106388.25
196411.875 | 1.0301e-08 | 1.2756e-08 | 3.2356e-10 | 1.4057e-08 | 1.2797e-08 | 6.6645e-10 | 1.4418e-09 | 6.6461e-10 | 4.4852e-11 | 106400.406
196424.047 | 1.0338e-08 | 1.285e-08 | 3.2136e-10 | 1.3895e-08 | 1.2717e-08 | 6.6163e-10 | 1.4326e-09 | 6.5923e-10 | 4.4685e-11 | 106412.578
196436.219 | 1.0324e-08 | 1.277e-08 | 3.1671e-10 | 1.3952e-08 | 1.2751e-08 | 6.6439e-10 | 1.434e-09 | 6.5526e-10 | 4.4518e-11 | 106424.75
196448.375 | 1.0249e-08 | 1.2654e-08 | 3.1556e-10 | 1.3987e-08 | 1.2697e-08 | 6.6667e-10 | 1.4327e-09 | 6.5136e-10 | 4.5188e-11 | 106436.906
196460.547 | 1.0279e-08 | 1.2748e-08 | 3.1904e-10 | 1.3834e-08 | 1.2723e-08 | 6.6815e-10 | 1.4364e-09 | 6.5455e-10 | 4.5025e-11 | 106449.078
196472.719 | 1.0331e-08 | 1.2802e-08 | 3.2062e-10 | 1.4094e-08 | 1.2803e-08 | 6.617e-10 | 1.4404e-09 | 6.5667e-10 | 4.5223e-11 | 106461.25
196484.891 | 1.0378e-08 | 1.2704e-08 | 3.2035e-10 | 1.4001e-08 | 1.277e-08 | 6.6624e-10 | 1.4353e-09 | 6.5062e-10 | 4.4406e-11 | 106473.422
196497.047 | 1.0338e-08 | 1.2913e-08 | 3.1937e-10 | 1.4034e-08 | 1.2771e-08 | 6.6595e-10 | 1.431e-09 | 6.5653e-10 | 4.4457e-11 | 106485.578
196509.219 | 1.0315e-08 | 1.2985e-08 | 3.1419e-10 | 1.387e-08 | 1.2785e-08 | 6.6341e-10 | 1.4368e-09 | 6.5039e-10 | 4.4508e-11 | 106497.75
196521.391 | 1.0159e-08 | 1.2796e-08 | 3.1083e-10 | 1.3748e-08 | 1.283e-08 | 6.614e-10 | 1.4434e-09 | 6.5919e-10 | 4.4742e-11 | 106509.922
196533.547 | 1.0284e-08 | 1.2918e-08 | 3.1176e-10 | 1.3833e-08 | 1.2549e-08 | 6.5959e-10 | 1.4233e-09 | 6.5526e-10 | 4.4382e-11 | 106522.078
196545.719 | 1.0242e-08 | 1.263e-08 | 3.1504e-10 | 1.3758e-08 | 1.2724e-08 | 6.597e-10 | 1.4197e-09 | 6.5621e-10 | 4.4087e-11 | 106534.25
196557.891 | 1.0326e-08 | 1.2599e-08 | 3.1309e-10 | 1.3755e-08 | 1.2522e-08 | 6.6171e-10 | 1.4267e-09 | 6.462e-10 | 4.419e-11 | 106546.422
196570.047 | 1.0209e-08 | 1.2737e-08 | 3.125e-10 | 1.3656e-08 | 1.267e-08 | 6.539e-10 | 1.4078e-09 | 6.4428e-10 | 4.4085e-11 | 106558.578
196582.219 | 1.0145e-08 | 1.2613e-08 | 3.0924e-10 | 1.3749e-08 | 1.2558e-08 | 6.5614e-10 | 1.4243e-09 | 6.4925e-10 | 4.4054e-11 | 106570.75
196594.391 | 1.0291e-08 | 1.2912e-08 | 3.1133e-10 | 1.3842e-08 | 1.261e-08 | 6.6541e-10 | 1.4345e-09 | 6.5012e-10 | 4.4797e-11 | 106582.922
196606.547 | 1.0319e-08 | 1.2721e-08 | 3.1268e-10 | 1.3849e-08 | 1.2599e-08 | 6.719e-10 | 1.4173e-09 | 6.53e-10 | 4.5136e-11 | 106595.078
196618.719 | 1.0466e-08 | 1.2746e-08 | 3.1469e-10 | 1.3986e-08 | 1.2737e-08 | 6.5957e-10 | 1.429e-09 | 6.4988e-10 | 4.4949e-11 | 106607.25
196630.891 | 1.0345e-08 | 1.2805e-08 | 3.1255e-10 | 1.3917e-08 | 1.2629e-08 | 6.6311e-10 | 1.4203e-09 | 6.5223e-10 | 4.5168e-11 | 106619.422
196643.047 | 1.0423e-08 | 1.2856e-08 | 3.1769e-10 | 1.4001e-08 | 1.2889e-08 | 6.6379e-10 | 1.421e-09 | 6.6061e-10 | 4.4972e-11 | 106631.578
196655.219 | 1.0543e-08 | 1.2892e-08 | 3.2289e-10 | 1.3922e-08 | 1.2704e-08 | 6.5958e-10 | 1.4355e-09 | 6.5704e-10 | 4.4812e-11 | 106643.75
196667.391 | 1.0208e-08 | 1.275e-08 | 3.1655e-10 | 1.3805e-08 | 1.2638e-08 | 6.5336e-10 | 1.428e-09 | 6.4672e-10 | 4.4235e-11 | 106655.922
196679.563 | 1.0126e-08 | 1.257e-08 | 3.1276e-10 | 1.3674e-08 | 1.2804e-08 | 6.5831e-10 | 1.42e-09 | 6.4572e-10 | 4.4714e-11 | 106668.094
196691.719 | 1.0339e-08 | 1.2728e-08 | 3.1317e-10 | 1.3691e-08 | 1.2646e-08 | 6.6126e-10 | 1.4282e-09 | 6.483e-10 | 4.4633e-11 | 106680.25
196703.891 | 1.0341e-08 | 1.2693e-08 | 3.1645e-10 | 1.3823e-08 | 1.2675e-08 | 6.6642e-10 | 1.4135e-09 | 6.4968e-10 | 4.4515e-11 | 106692.422
196716.063 | 1.0242e-08 | 1.2629e-08 | 3.1523e-10 | 1.3788e-08 | 1.2732e-08 | 6.6549e-10 | 1.4393e-09 | 6.4907e-10 | 4.4751e-11 | 106704.594
196728.219 | 1.0212e-08 | 1.2528e-08 | 3.1739e-10 | 1.386e-08 | 1.2524e-08 | 6.6747e-10 | 1.4179e-09 | 6.4451e-10 | 4.4442e-11 | 106716.75
196740.391 | 1.0186e-08 | 1.2577e-08 | 3.2211e-10 | 1.3891e-08 | 1.2623e-08 | 6.6212e-10 | 1.4274e-09 | 6.5397e-10 | 4.4482e-11 | 106728.922
196752.563 | 1.021e-08 | 1.265e-08 | 3.1015e-10 | 1.383e-08 | 1.262e-08 | 6.6545e-10 | 1.4085e-09 | 6.5176e-10 | 4.4445e-11 | 106741.094
196764.719 | 1.0302e-08 | 1.2562e-08 | 3.1457e-10 | 1.3656e-08 | 1.2806e-08 | 6.6191e-10 | 1.4251e-09 | 6.439e-10 | 4.4641e-11 | 106753.25
196776.891 | 1.0244e-08 | 1.2553e-08 | 3.1221e-10 | 1.3813e-08 | 1.2574e-08 | 6.6475e-10 | 1.4362e-09 | 6.4185e-10 | 4.3659e-11 | 106765.422
196789.063 | 1.0388e-08 | 1.2469e-08 | 3.1019e-10 | 1.3791e-08 | 1.2566e-08 | 6.5411e-10 | 1.4204e-09 | 6.4864e-10 | 4.4138e-11 | 106777.594
196801.219 | 1.0298e-08 | 1.2513e-08 | 3.1559e-10 | 1.3738e-08 | 1.2483e-08 | 6.6731e-10 | 1.4085e-09 | 6.4797e-10 | 4.3871e-11 | 106789.75
196813.391 | 1.0206e-08 | 1.2494e-08 | 3.1395e-10 | 1.364e-08 | 1.2621e-08 | 6.5908e-10 | 1.4383e-09 | 6.5531e-10 | 4.464e-11 | 106801.922
196825.563 | 1.0272e-08 | 1.2586e-08 | 3.1617e-10 | 1.3885e-08 | 1.2651e-08 | 6.6307e-10 | 1.4263e-09 | 6.4534e-10 | 4.4395e-11 | 106814.094
196837.719 | 1.0261e-08 | 1.2601e-08 | 3.1348e-10 | 1.385e-08 | 1.2732e-08 | 6.6148e-10 | 1.4259e-09 | 6.536e-10 | 4.4008e-11 | 106826.25
196849.891 | 1.0277e-08 | 1.2495e-08 | 3.1752e-10 | 1.3912e-08 | 1.2702e-08 | 6.6561e-10 | 1.4481e-09 | 6.518e-10 | 4.4977e-11 | 106838.422
196862.063 | 1.0273e-08 | 1.2747e-08 | 3.1741e-10 | 1.3961e-08 | 1.2742e-08 | 6.5824e-10 | 1.4346e-09 | 6.5174e-10 | 4.4221e-11 | 106850.594
196874.234 | 1.0139e-08 | 1.2607e-08 | 3.1517e-10 | 1.3812e-08 | 1.28e-08 | 6.679e-10 | 1.4256e-09 | 6.5094e-10 | 4.4708e-11 | 106862.765
196886.391 | 1.0133e-08 | 1.2664e-08 | 3.1784e-10 | 1.3903e-08 | 1.2757e-08 | 6.5672e-10 | 1.4273e-09 | 6.53e-10 | 4.5144e-11 | 106874.922
196898.563 | 1.0266e-08 | 1.2708e-08 | 3.1636e-10 | 1.3987e-08 | 1.2783e-08 | 6.5951e-10 | 1.4338e-09 | 6.5336e-10 | 4.4344e-11 | 106887.094
196910.734 | 1.0512e-08 | 1.2627e-08 | 3.1918e-10 | 1.3782e-08 | 1.2655e-08 | 6.7049e-10 | 1.4342e-09 | 6.3954e-10 | 4.388e-11 | 106899.265
196922.891 | 1.0241e-08 | 1.2555e-08 | 3.0911e-10 | 1.3712e-08 | 1.2637e-08 | 6.6126e-10 | 1.4022e-09 | 6.4631e-10 | 4.3982e-11 | 106911.422
196935.063 | 1.0065e-08 | 1.2476e-08 | 3.1533e-10 | 1.3622e-08 | 1.2484e-08 | 6.623e-10 | 1.4104e-09 | 6.4214e-10 | 4.3718e-11 | 106923.594
196947.234 | 1.0143e-08 | 1.2497e-08 | 3.1311e-10 | 1.3615e-08 | 1.2599e-08 | 6.6019e-10 | 1.4145e-09 | 6.4835e-10 | 4.4928e-11 | 106935.765
196959.391 | 1.0188e-08 | 1.2683e-08 | 3.1509e-10 | 1.3838e-08 | 1.2706e-08 | 6.6426e-10 | 1.4239e-09 | 6.4816e-10 | 4.5192e-11 | 106947.922
196971.563 | 1.0283e-08 | 1.2566e-08 | 3.1582e-10 | 1.3993e-08 | 1.2552e-08 | 6.7446e-10 | 1.4213e-09 | 6.5182e-10 | 4.49e-11 | 106960.094
196983.734 | 1.0227e-08 | 1.2481e-08 | 3.1343e-10 | 1.3723e-08 | 1.2565e-08 | 6.6425e-10 | 1.4267e-09 | 6.5075e-10 | 4.4626e-11 | 106972.265
196995.891 | 1.0177e-08 | 1.2585e-08 | 3.14e-10 | 1.3851e-08 | 1.2499e-08 | 6.5563e-10 | 1.4286e-09 | 6.5491e-10 | 4.4364e-11 | 106984.422
197008.063 | 1.0112e-08 | 1.2385e-08 | 3.1636e-10 | 1.3549e-08 | 1.266e-08 | 6.5607e-10 | 1.4197e-09 | 6.5143e-10 | 4.4652e-11 | 106996.594
197020.234 | 1.0383e-08 | 1.2612e-08 | 3.1409e-10 | 1.3875e-08 | 1.2633e-08 | 6.6819e-10 | 1.4349e-09 | 6.5602e-10 | 4.5363e-11 | 107008.765
197032.391 | 1.0192e-08 | 1.2643e-08 | 3.1532e-10 | 1.3906e-08 | 1.2727e-08 | 6.6201e-10 | 1.4387e-09 | 6.4714e-10 | 4.509e-11 | 107020.922
197044.563 | 1.031e-08 | 1.2543e-08 | 3.1359e-10 | 1.4042e-08 | 1.2758e-08 | 6.5785e-10 | 1.4336e-09 | 6.5255e-10 | 4.4767e-11 | 107033.094
197056.734 | 1.0186e-08 | 1.2563e-08 | 3.1402e-10 | 1.3814e-08 | 1.2635e-08 | 6.6255e-10 | 1.4238e-09 | 6.5273e-10 | 4.424e-11 | 107045.265
197068.906 | 1.0145e-08 | 1.2453e-08 | 3.1535e-10 | 1.3852e-08 | 1.2787e-08 | 6.7123e-10 | 1.4215e-09 | 6.5551e-10 | 4.4919e-11 | 107057.437
197081.063 | 1.0213e-08 | 1.2646e-08 | 3.189e-10 | 1.367e-08 | 1.2671e-08 | 6.5694e-10 | 1.4283e-09 | 6.5089e-10 | 4.4263e-11 | 107069.594
197093.234 | 1.009e-08 | 1.2531e-08 | 3.1824e-10 | 1.3769e-08 | 1.2635e-08 | 6.6504e-10 | 1.4292e-09 | 6.5202e-10 | 4.5087e-11 | 107081.765
197105.406 | 1.0259e-08 | 1.2629e-08 | 3.1691e-10 | 1.3634e-08 | 1.2727e-08 | 6.619e-10 | 1.4468e-09 | 6.5551e-10 | 4.4449e-11 | 107093.937
197117.563 | 1.0302e-08 | 1.2742e-08 | 3.1763e-10 | 1.4048e-08 | 1.2744e-08 | 6.6522e-10 | 1.4196e-09 | 6.5249e-10 | 4.4371e-11 | 107106.094
197129.734 | 1.024e-08 | 1.2594e-08 | 3.1695e-10 | 1.3715e-08 | 1.2619e-08 | 6.5598e-10 | 1.41e-09 | 6.4655e-10 | 4.3995e-11 | 107118.265
197141.906 | 1.0266e-08 | 1.2615e-08 | 3.1637e-10 | 1.3785e-08 | 1.2506e-08 | 6.5532e-10 | 1.4253e-09 | 6.4858e-10 | 4.5045e-11 | 107130.437
197154.063 | 1.0234e-08 | 1.2585e-08 | 3.1332e-10 | 1.3891e-08 | 1.2582e-08 | 6.6036e-10 | 1.4358e-09 | 6.486e-10 | 4.4022e-11 | 107142.594
197166.234 | 1.0092e-08 | 1.2518e-08 | 3.1534e-10 | 1.3866e-08 | 1.2588e-08 | 6.5653e-10 | 1.4278e-09 | 6.5095e-10 | 4.4503e-11 | 107154.765
197178.406 | 1.0217e-08 | 1.2522e-08 | 3.1351e-10 | 1.3862e-08 | 1.2652e-08 | 6.6248e-10 | 1.419e-09 | 6.4323e-10 | 4.4187e-11 | 107166.937
197190.563 | 1.0195e-08 | 1.2562e-08 | 3.1307e-10 | 1.3782e-08 | 1.258e-08 | 6.6099e-10 | 1.4115e-09 | 6.4522e-10 | 4.4162e-11 | 107179.094
197202.734 | 1.0247e-08 | 1.2482e-08 | 3.1069e-10 | 1.3796e-08 | 1.2651e-08 | 6.605e-10 | 1.4042e-09 | 6.415e-10 | 4.4183e-11 | 107191.265
197214.906 | 1.0206e-08 | 1.2708e-08 | 3.1533e-10 | 1.3833e-08 | 1.2514e-08 | 6.6463e-10 | 1.4328e-09 | 6.4918e-10 | 4.3911e-11 | 107203.437
197227.063 | 1.0206e-08 | 1.2537e-08 | 3.1009e-10 | 1.3701e-08 | 1.2486e-08 | 6.4993e-10 | 1.4154e-09 | 6.3623e-10 | 4.4767e-11 | 107215.594
197239.234 | 1.0068e-08 | 1.2527e-08 | 3.1215e-10 | 1.3868e-08 | 1.2394e-08 | 6.5193e-10 | 1.3978e-09 | 6.5026e-10 | 4.4284e-11 | 107227.765
197251.406 | 1.0182e-08 | 1.2478e-08 | 3.0972e-10 | 1.3723e-08 | 1.2523e-08 | 6.535e-10 | 1.4267e-09 | 6.4208e-10 | 4.3939e-11 | 107239.937
197263.578 | 1.0042e-08 | 1.255e-08 | 3.1248e-10 | 1.3651e-08 | 1.2453e-08 | 6.5068e-10 | 1.3996e-09 | 6.4305e-10 | 4.374e-11 | 107252.109
197275.734 | 1.0044e-08 | 1.2458e-08 | 3.0539e-10 | 1.3495e-08 | 1.2382e-08 | 6.5665e-10 | 1.3972e-09 | 6.3825e-10 | 4.3283e-11 | 107264.265
197287.906 | 9.9298e-09 | 1.2432e-08 | 3.0251e-10 | 1.3466e-08 | 1.2215e-08 | 6.4892e-10 | 1.3882e-09 | 6.3326e-10 | 4.3089e-11 | 107276.437
197300.078 | 9.9792e-09 | 1.2543e-08 | 3.0445e-10 | 1.3592e-08 | 1.2335e-08 | 6.5044e-10 | 1.3889e-09 | 6.3138e-10 | 4.3245e-11 | 107288.609
197312.234 | 1.0321e-08 | 1.2603e-08 | 3.0665e-10 | 1.3629e-08 | 1.2463e-08 | 6.4346e-10 | 1.4168e-09 | 6.4576e-10 | 4.3553e-11 | 107300.765
197324.406 | 1.0001e-08 | 1.2632e-08 | 3.1035e-10 | 1.367e-08 | 1.2494e-08 | 6.6048e-10 | 1.3987e-09 | 6.4517e-10 | 4.408e-11 | 107312.937
197336.578 | 1.0073e-08 | 1.2472e-08 | 3.1011e-10 | 1.3668e-08 | 1.2658e-08 | 6.5586e-10 | 1.4237e-09 | 6.5016e-10 | 4.4864e-11 | 107325.109
197348.734 | 1.0162e-08 | 1.2687e-08 | 3.1708e-10 | 1.39e-08 | 1.264e-08 | 6.6257e-10 | 1.4385e-09 | 6.5854e-10 | 4.4518e-11 | 107337.265
197360.906 | 1.0256e-08 | 1.2645e-08 | 3.1598e-10 | 1.3887e-08 | 1.2651e-08 | 6.5725e-10 | 1.4336e-09 | 6.527e-10 | 4.4562e-11 | 107349.437
197373.078 | 1.0306e-08 | 1.2478e-08 | 3.1446e-10 | 1.3692e-08 | 1.2565e-08 | 6.6038e-10 | 1.4131e-09 | 6.431e-10 | 4.4436e-11 | 107361.609
197385.234 | 1.0213e-08 | 1.2649e-08 | 3.1272e-10 | 1.3559e-08 | 1.2698e-08 | 6.5693e-10 | 1.414e-09 | 6.4969e-10 | 4.4013e-11 | 107373.765
197397.406 | 1.0048e-08 | 1.249e-08 | 3.1337e-10 | 1.3734e-08 | 1.251e-08 | 6.5868e-10 | 1.4186e-09 | 6.5e-10 | 4.4563e-11 | 107385.937
197409.578 | 1.0061e-08 | 1.2678e-08 | 3.1339e-10 | 1.3721e-08 | 1.2639e-08 | 6.5635e-10 | 1.409e-09 | 6.5197e-10 | 4.379e-11 | 107398.109
197421.734 | 1.0184e-08 | 1.2425e-08 | 3.1499e-10 | 1.3762e-08 | 1.2688e-08 | 6.5265e-10 | 1.4193e-09 | 6.6132e-10 | 4.4861e-11 | 107410.265
197433.906 | 1.037e-08 | 1.256e-08 | 3.1568e-10 | 1.3916e-08 | 1.262e-08 | 6.5637e-10 | 1.4252e-09 | 6.6304e-10 | 4.4553e-11 | 107422.437
197446.078 | 1.0285e-08 | 1.2476e-08 | 3.1246e-10 | 1.3986e-08 | 1.2619e-08 | 6.5816e-10 | 1.4339e-09 | 6.5989e-10 | 4.4365e-11 | 107434.609
197458.25 | 1.0204e-08 | 1.2742e-08 | 3.1414e-10 | 1.376e-08 | 1.2621e-08 | 6.6275e-10 | 1.4225e-09 | 6.5176e-10 | 4.4154e-11 | 107446.781
197470.406 | 1.0277e-08 | 1.2714e-08 | 3.1667e-10 | 1.3857e-08 | 1.2758e-08 | 6.5854e-10 | 1.4136e-09 | 6.5084e-10 | 4.4551e-11 | 107458.937
197482.578 | 1.0276e-08 | 1.2632e-08 | 3.1516e-10 | 1.3763e-08 | 1.2641e-08 | 6.6336e-10 | 1.4381e-09 | 6.5294e-10 | 4.4747e-11 | 107471.109
197494.75 | 1.0372e-08 | 1.2828e-08 | 3.1603e-10 | 1.3893e-08 | 1.2753e-08 | 6.7286e-10 | 1.4376e-09 | 6.4861e-10 | 4.4783e-11 | 107483.281
197506.906 | 1.0308e-08 | 1.2726e-08 | 3.2322e-10 | 1.3655e-08 | 1.2663e-08 | 6.5664e-10 | 1.4354e-09 | 6.4844e-10 | 4.4579e-11 | 107495.437
197519.078 | 1.0253e-08 | 1.2453e-08 | 3.1421e-10 | 1.3687e-08 | 1.254e-08 | 6.6026e-10 | 1.4257e-09 | 6.4825e-10 | 4.51e-11 | 107507.609
197531.25 | 1.0179e-08 | 1.2704e-08 | 3.1639e-10 | 1.3781e-08 | 1.2708e-08 | 6.6379e-10 | 1.4089e-09 | 6.5035e-10 | 4.4315e-11 | 107519.781
197543.406 | 1.0119e-08 | 1.2465e-08 | 3.1131e-10 | 1.3596e-08 | 1.2656e-08 | 6.7105e-10 | 1.4139e-09 | 6.489e-10 | 4.4085e-11 | 107531.937
197555.578 | 1.022e-08 | 1.2354e-08 | 3.1439e-10 | 1.367e-08 | 1.254e-08 | 6.5922e-10 | 1.412e-09 | 6.4474e-10 | 4.3885e-11 | 107544.109
197567.75 | 1.0235e-08 | 1.2414e-08 | 3.1512e-10 | 1.3641e-08 | 1.2481e-08 | 6.5868e-10 | 1.4148e-09 | 6.4038e-10 | 4.3464e-11 | 107556.281
197579.906 | 1.0252e-08 | 1.2518e-08 | 3.0978e-10 | 1.3784e-08 | 1.2584e-08 | 6.5869e-10 | 1.4074e-09 | 6.4772e-10 | 4.4351e-11 | 107568.437
197592.078 | 1.02e-08 | 1.262e-08 | 3.1479e-10 | 1.3759e-08 | 1.2688e-08 | 6.5743e-10 | 1.4002e-09 | 6.5036e-10 | 4.4392e-11 | 107580.609
197604.25 | 1.0135e-08 | 1.2484e-08 | 3.1455e-10 | 1.3808e-08 | 1.2521e-08 | 6.644e-10 | 1.431e-09 | 6.4702e-10 | 4.459e-11 | 107592.781
197616.406 | 1.0103e-08 | 1.2442e-08 | 3.1174e-10 | 1.3705e-08 | 1.2579e-08 | 6.6471e-10 | 1.4057e-09 | 6.4451e-10 | 4.4798e-11 | 107604.937
197628.578 | 1.0258e-08 | 1.2571e-08 | 3.0818e-10 | 1.3696e-08 | 1.2602e-08 | 6.6052e-10 | 1.4138e-09 | 6.4862e-10 | 4.3995e-11 | 107617.109
197640.75 | 1.0265e-08 | 1.2577e-08 | 3.1337e-10 | 1.3755e-08 | 1.2565e-08 | 6.6066e-10 | 1.4223e-09 | 6.4537e-10 | 4.4181e-11 | 107629.281
197652.922 | 1.0261e-08 | 1.2533e-08 | 3.0948e-10 | 1.374e-08 | 1.2667e-08 | 6.6432e-10 | 1.4121e-09 | 6.5132e-10 | 4.4059e-11 | 107641.453
197665.078 | 1.02e-08 | 1.2551e-08 | 3.054e-10 | 1.3532e-08 | 1.2416e-08 | 6.607e-10 | 1.3839e-09 | 6.3411e-10 | 4.3441e-11 | 107653.609
197677.25 | 1.0278e-08 | 1.262e-08 | 3.1107e-10 | 1.3646e-08 | 1.2557e-08 | 6.7211e-10 | 1.405e-09 | 6.5548e-10 | 4.4272e-11 | 107665.781
197689.422 | 1.0261e-08 | 1.2553e-08 | 3.1186e-10 | 1.3771e-08 | 1.2698e-08 | 6.6873e-10 | 1.403e-09 | 6.4305e-10 | 4.4534e-11 | 107677.953
197701.578 | 1.0196e-08 | 1.2523e-08 | 3.099e-10 | 1.3711e-08 | 1.2713e-08 | 6.6159e-10 | 1.4075e-09 | 6.3354e-10 | 4.4425e-11 | 107690.109
197713.75 | 1.0155e-08 | 1.2523e-08 | 3.0952e-10 | 1.3684e-08 | 1.2482e-08 | 6.5408e-10 | 1.3956e-09 | 6.5077e-10 | 4.3877e-11 | 107702.281
197725.922 | 1.0218e-08 | 1.2226e-08 | 3.0552e-10 | 1.3654e-08 | 1.2633e-08 | 6.5193e-10 | 1.399e-09 | 6.3585e-10 | 4.3909e-11 | 107714.453
197738.078 | 1.0088e-08 | 1.2363e-08 | 3.0835e-10 | 1.3657e-08 | 1.2646e-08 | 6.5308e-10 | 1.3992e-09 | 6.4023e-10 | 4.3946e-11 | 107726.609
197750.25 | 1.0244e-08 | 1.2405e-08 | 3.0798e-10 | 1.3463e-08 | 1.267e-08 | 6.6177e-10 | 1.3972e-09 | 6.3932e-10 | 4.4384e-11 | 107738.781
197762.422 | 1.0027e-08 | 1.2463e-08 | 3.0458e-10 | 1.3474e-08 | 1.2538e-08 | 6.576e-10 | 1.3959e-09 | 6.3696e-10 | 4.3857e-11 | 107750.953
197774.578 | 9.9232e-09 | 1.2274e-08 | 3.0166e-10 | 1.3463e-08 | 1.2405e-08 | 6.5671e-10 | 1.3822e-09 | 6.4364e-10 | 4.3469e-11 | 107763.109
197786.75 | 1.0079e-08 | 1.2265e-08 | 3.0684e-10 | 1.3466e-08 | 1.2392e-08 | 6.5101e-10 | 1.3938e-09 | 6.2673e-10 | 4.3867e-11 | 107775.281
197798.922 | 1.0029e-08 | 1.2259e-08 | 3.0951e-10 | 1.3353e-08 | 1.242e-08 | 6.5893e-10 | 1.384e-09 | 6.309e-10 | 4.3688e-11 | 107787.453
197811.094 | 1.0046e-08 | 1.2355e-08 | 3.0406e-10 | 1.3338e-08 | 1.2323e-08 | 6.6089e-10 | 1.3884e-09 | 6.32e-10 | 4.399e-11 | 107799.625
197823.25 | 1.0018e-08 | 1.2373e-08 | 3.024e-10 | 1.353e-08 | 1.2549e-08 | 6.5943e-10 | 1.3927e-09 | 6.3834e-10 | 4.3967e-11 | 107811.781
197835.422 | 9.9429e-09 | 1.2378e-08 | 3.0418e-10 | 1.342e-08 | 1.2482e-08 | 6.5671e-10 | 1.3961e-09 | 6.3616e-10 | 4.3746e-11 | 107823.953
197847.594 | 1.028e-08 | 1.2359e-08 | 3.0185e-10 | 1.3398e-08 | 1.2259e-08 | 6.4504e-10 | 1.3704e-09 | 6.2473e-10 | 4.2903e-11 | 107836.125
197859.75 | 9.9953e-09 | 1.2278e-08 | 2.9947e-10 | 1.3389e-08 | 1.2345e-08 | 6.5069e-10 | 1.386e-09 | 6.3512e-10 | 4.2696e-11 | 107848.281
197871.922 | 9.8906e-09 | 1.2341e-08 | 2.9234e-10 | 1.3391e-08 | 1.2179e-08 | 6.4294e-10 | 1.3599e-09 | 6.1774e-10 | 4.2474e-11 | 107860.453
197884.094 | 9.8735e-09 | 1.2182e-08 | 2.8806e-10 | 1.3126e-08 | 1.2185e-08 | 6.4462e-10 | 1.3594e-09 | 6.2748e-10 | 4.2351e-11 | 107872.625
197896.25 | 1.0002e-08 | 1.2406e-08 | 2.8965e-10 | 1.3134e-08 | 1.2031e-08 | 6.3076e-10 | 1.3639e-09 | 6.2159e-10 | 4.2542e-11 | 107884.781
197908.422 | 9.8383e-09 | 1.2469e-08 | 2.9015e-10 | 1.3298e-08 | 1.2164e-08 | 6.4019e-10 | 1.3772e-09 | 6.3789e-10 | 4.3411e-11 | 107896.953
197920.594 | 1.0001e-08 | 1.2423e-08 | 2.9911e-10 | 1.3598e-08 | 1.2268e-08 | 6.4444e-10 | 1.4042e-09 | 6.4204e-10 | 4.3314e-11 | 107909.125
197932.75 | 1.0197e-08 | 1.2496e-08 | 2.9666e-10 | 1.3885e-08 | 1.2481e-08 | 6.5103e-10 | 1.3973e-09 | 6.3697e-10 | 4.4351e-11 | 107921.281
197944.922 | 9.9765e-09 | 1.2543e-08 | 2.9674e-10 | 1.368e-08 | 1.2225e-08 | 6.4995e-10 | 1.3969e-09 | 6.3417e-10 | 4.3784e-11 | 107933.453
197957.094 | 1.0094e-08 | 1.2542e-08 | 3.0394e-10 | 1.3784e-08 | 1.2204e-08 | 6.5021e-10 | 1.3999e-09 | 6.3849e-10 | 4.3946e-11 | 107945.625
197969.25 | 1.0137e-08 | 1.245e-08 | 3.0147e-10 | 1.3714e-08 | 1.2403e-08 | 6.5662e-10 | 1.4195e-09 | 6.5217e-10 | 4.4071e-11 | 107957.781
197981.422 | 1.007e-08 | 1.2491e-08 | 3.0332e-10 | 1.3936e-08 | 1.2446e-08 | 6.5307e-10 | 1.4168e-09 | 6.4252e-10 | 4.4216e-11 | 107969.953
197993.594 | 1.0044e-08 | 1.2465e-08 | 3.0686e-10 | 1.403e-08 | 1.249e-08 | 6.5859e-10 | 1.4279e-09 | 6.5043e-10 | 4.439e-11 | 107982.125
198005.766 | 1.0045e-08 | 1.2439e-08 | 3.0891e-10 | 1.3939e-08 | 1.242e-08 | 6.5498e-10 | 1.4256e-09 | 6.5209e-10 | 4.5326e-11 | 107994.297
198017.922 | 1.0258e-08 | 1.2376e-08 | 3.0821e-10 | 1.3893e-08 | 1.2582e-08 | 6.5201e-10 | 1.4165e-09 | 6.479e-10 | 4.5186e-11 | 108006.453
198030.094 | 1.007e-08 | 1.2193e-08 | 3.0947e-10 | 1.4017e-08 | 1.2462e-08 | 6.5882e-10 | 1.4213e-09 | 6.5364e-10 | 4.4414e-11 | 108018.625
198042.266 | 1.0111e-08 | 1.2281e-08 | 3.0869e-10 | 1.3847e-08 | 1.2476e-08 | 6.5085e-10 | 1.4125e-09 | 6.4802e-10 | 4.4152e-11 | 108030.797
198054.422 | 1.0114e-08 | 1.2102e-08 | 3.0744e-10 | 1.3953e-08 | 1.2337e-08 | 6.5478e-10 | 1.4141e-09 | 6.4398e-10 | 4.3659e-11 | 108042.953
198066.594 | 1.0017e-08 | 1.2279e-08 | 3.0666e-10 | 1.4067e-08 | 1.2326e-08 | 6.6262e-10 | 1.4144e-09 | 6.5724e-10 | 4.4116e-11 | 108055.125
198078.766 | 1.0058e-08 | 1.2269e-08 | 3.0823e-10 | 1.4124e-08 | 1.2441e-08 | 6.5804e-10 | 1.4176e-09 | 6.5275e-10 | 4.4621e-11 | 108067.297
198090.922 | 1.0018e-08 | 1.2322e-08 | 3.1081e-10 | 1.4142e-08 | 1.2378e-08 | 6.6197e-10 | 1.4392e-09 | 6.5555e-10 | 4.4291e-11 | 108079.453
198103.094 | 9.9945e-09 | 1.2214e-08 | 3.1283e-10 | 1.3968e-08 | 1.2495e-08 | 6.5851e-10 | 1.4385e-09 | 6.5426e-10 | 4.406e-11 | 108091.625
198115.266 | 9.9966e-09 | 1.2353e-08 | 3.0887e-10 | 1.412e-08 | 1.2379e-08 | 6.5653e-10 | 1.4424e-09 | 6.562e-10 | 4.4098e-11 | 108103.797
198127.422 | 1.0077e-08 | 1.2313e-08 | 3.1176e-10 | 1.407e-08 | 1.245e-08 | 6.5507e-10 | 1.439e-09 | 6.51e-10 | 4.4016e-11 | 108115.953
198139.594 | 9.9936e-09 | 1.2219e-08 | 3.0821e-10 | 1.4088e-08 | 1.2463e-08 | 6.5274e-10 | 1.438e-09 | 6.603e-10 | 4.4662e-11 | 108128.125
198151.766 | 9.9427e-09 | 1.2362e-08 | 3.1362e-10 | 1.4145e-08 | 1.2408e-08 | 6.6228e-10 | 1.4387e-09 | 6.5964e-10 | 4.4206e-11 | 108140.297
198163.922 | 1.0115e-08 | 1.2261e-08 | 3.1435e-10 | 1.4244e-08 | 1.243e-08 | 6.6311e-10 | 1.4499e-09 | 6.6454e-10 | 4.509e-11 | 108152.453
198176.094 | 1.013e-08 | 1.2226e-08 | 3.1303e-10 | 1.4142e-08 | 1.2537e-08 | 6.6014e-10 | 1.4337e-09 | 6.5977e-10 | 4.4739e-11 | 108164.625
198188.266 | 9.9571e-09 | 1.2245e-08 | 3.0806e-10 | 1.4102e-08 | 1.2341e-08 | 6.5373e-10 | 1.4421e-09 | 6.5589e-10 | 4.401e-11 | 108176.797
198200.438 | 9.9601e-09 | 1.2161e-08 | 3.072e-10 | 1.4155e-08 | 1.2324e-08 | 6.5379e-10 | 1.4437e-09 | 6.5428e-10 | 4.4136e-11 | 108188.969
198212.594 | 9.9034e-09 | 1.2133e-08 | 3.0817e-10 | 1.4155e-08 | 1.2398e-08 | 6.561e-10 | 1.4442e-09 | 6.5607e-10 | 4.3844e-11 | 108201.125
198224.766 | 9.9607e-09 | 1.2239e-08 | 3.113e-10 | 1.4205e-08 | 1.2364e-08 | 6.5181e-10 | 1.4349e-09 | 6.6104e-10 | 4.46e-11 | 108213.297
198236.938 | 1.0123e-08 | 1.2168e-08 | 3.1477e-10 | 1.4276e-08 | 1.2493e-08 | 6.5654e-10 | 1.4532e-09 | 6.6688e-10 | 4.4288e-11 | 108225.469
198249.094 | 1.002e-08 | 1.2192e-08 | 3.1092e-10 | 1.4362e-08 | 1.2407e-08 | 6.5178e-10 | 1.456e-09 | 6.6208e-10 | 4.4647e-11 | 108237.625
198261.266 | 9.9224e-09 | 1.2148e-08 | 3.1028e-10 | 1.4238e-08 | 1.2309e-08 | 6.5657e-10 | 1.4397e-09 | 6.6596e-10 | 4.4e-11 | 108249.797
198273.438 | 1.0086e-08 | 1.2177e-08 | 3.1273e-10 | 1.426e-08 | 1.2402e-08 | 6.5033e-10 | 1.4438e-09 | 6.5967e-10 | 4.3848e-11 | 108261.969
198285.594 | 1.0047e-08 | 1.2233e-08 | 3.1604e-10 | 1.4335e-08 | 1.2255e-08 | 6.525e-10 | 1.4576e-09 | 6.6139e-10 | 4.4043e-11 | 108274.125
198297.766 | 9.9837e-09 | 1.2394e-08 | 3.0854e-10 | 1.4268e-08 | 1.2408e-08 | 6.5196e-10 | 1.4497e-09 | 6.595e-10 | 4.4044e-11 | 108286.297
198309.938 | 9.9231e-09 | 1.2275e-08 | 3.067e-10 | 1.4123e-08 | 1.2124e-08 | 6.5322e-10 | 1.4715e-09 | 6.6483e-10 | 4.4166e-11 | 108298.469
198322.094 | 9.9652e-09 | 1.237e-08 | 3.076e-10 | 1.4366e-08 | 1.2278e-08 | 6.5295e-10 | 1.4387e-09 | 6.5699e-10 | 4.3225e-11 | 108310.625
198334.266 | 1.0015e-08 | 1.2275e-08 | 3.0746e-10 | 1.4221e-08 | 1.2135e-08 | 6.5231e-10 | 1.4441e-09 | 6.6684e-10 | 4.4387e-11 | 108322.797
198346.438 | 1.0045e-08 | 1.2197e-08 | 3.0992e-10 | 1.4234e-08 | 1.2418e-08 | 6.5475e-10 | 1.4551e-09 | 6.6778e-10 | 4.4414e-11 | 108334.969
198358.594 | 1.009e-08 | 1.2303e-08 | 3.0766e-10 | 1.431e-08 | 1.2398e-08 | 6.5882e-10 | 1.4572e-09 | 6.7352e-10 | 4.4478e-11 | 108347.125
198370.766 | 9.9886e-09 | 1.2249e-08 | 3.1405e-10 | 1.432e-08 | 1.2447e-08 | 6.5317e-10 | 1.4555e-09 | 6.696e-10 | 4.4337e-11 | 108359.297
198382.938 | 1.0174e-08 | 1.2199e-08 | 3.137e-10 | 1.4378e-08 | 1.2411e-08 | 6.6358e-10 | 1.4527e-09 | 6.7318e-10 | 4.3886e-11 | 108371.469
198395.109 | 1.0105e-08 | 1.2297e-08 | 3.1157e-10 | 1.4323e-08 | 1.2414e-08 | 6.6107e-10 | 1.4572e-09 | 6.7919e-10 | 4.4349e-11 | 108383.64
198407.266 | 1.0052e-08 | 1.2305e-08 | 3.1467e-10 | 1.4594e-08 | 1.2365e-08 | 6.6243e-10 | 1.4718e-09 | 6.718e-10 | 4.4653e-11 | 108395.797
198419.438 | 1.0106e-08 | 1.235e-08 | 3.1633e-10 | 1.4509e-08 | 1.2415e-08 | 6.5602e-10 | 1.4662e-09 | 6.7011e-10 | 4.4636e-11 | 108407.969
198431.609 | 1.0013e-08 | 1.2347e-08 | 3.2062e-10 | 1.4571e-08 | 1.2483e-08 | 6.5722e-10 | 1.4717e-09 | 6.7492e-10 | 4.4586e-11 | 108420.14
198443.766 | 1.0043e-08 | 1.2226e-08 | 3.1622e-10 | 1.4577e-08 | 1.2401e-08 | 6.6063e-10 | 1.4669e-09 | 6.6726e-10 | 4.4127e-11 | 108432.297
198455.938 | 9.988e-09 | 1.2033e-08 | 3.1527e-10 | 1.4489e-08 | 1.2444e-08 | 6.5685e-10 | 1.4683e-09 | 6.7133e-10 | 4.4509e-11 | 108444.469
198468.109 | 1.0018e-08 | 1.2219e-08 | 3.1662e-10 | 1.4287e-08 | 1.244e-08 | 6.6062e-10 | 1.4546e-09 | 6.7071e-10 | 4.4527e-11 | 108456.64
198480.266 | 9.9749e-09 | 1.2248e-08 | 3.1257e-10 | 1.4454e-08 | 1.238e-08 | 6.606e-10 | 1.4709e-09 | 6.7088e-10 | 4.4209e-11 | 108468.797
198492.438 | 1.0052e-08 | 1.2264e-08 | 3.1717e-10 | 1.4393e-08 | 1.2509e-08 | 6.5584e-10 | 1.4608e-09 | 6.6672e-10 | 4.4457e-11 | 108480.969
198504.609 | 1.0154e-08 | 1.2062e-08 | 3.1684e-10 | 1.4396e-08 | 1.236e-08 | 6.6115e-10 | 1.4674e-09 | 6.7342e-10 | 4.3954e-11 | 108493.14
198516.766 | 1.0151e-08 | 1.2101e-08 | 3.1406e-10 | 1.4496e-08 | 1.2366e-08 | 6.5162e-10 | 1.4675e-09 | 6.6702e-10 | 4.4364e-11 | 108505.297
198528.938 | 1.0126e-08 | 1.2195e-08 | 3.1073e-10 | 1.4409e-08 | 1.2398e-08 | 6.5357e-10 | 1.4549e-09 | 6.6345e-10 | 4.4322e-11 | 108517.469
198541.109 | 9.9197e-09 | 1.2135e-08 | 3.1352e-10 | 1.4456e-08 | 1.2266e-08 | 6.5184e-10 | 1.4648e-09 | 6.7322e-10 | 4.4704e-11 | 108529.64
198553.266 | 1.0005e-08 | 1.2238e-08 | 3.1452e-10 | 1.4552e-08 | 1.2453e-08 | 6.6267e-10 | 1.4739e-09 | 6.6744e-10 | 4.4754e-11 | 108541.797
198565.438 | 1.0099e-08 | 1.2131e-08 | 3.1479e-10 | 1.45e-08 | 1.2405e-08 | 6.5232e-10 | 1.4923e-09 | 6.7278e-10 | 4.4724e-11 | 108553.969
198577.609 | 9.9029e-09 | 1.2082e-08 | 3.1567e-10 | 1.4424e-08 | 1.2391e-08 | 6.5383e-10 | 1.4861e-09 | 6.7303e-10 | 4.461e-11 | 108566.14
198589.781 | 1.0162e-08 | 1.2117e-08 | 3.1725e-10 | 1.4631e-08 | 1.2433e-08 | 6.6683e-10 | 1.4702e-09 | 6.7906e-10 | 4.4631e-11 | 108578.312
198601.938 | 1.0078e-08 | 1.2277e-08 | 3.1552e-10 | 1.4606e-08 | 1.2495e-08 | 6.6131e-10 | 1.488e-09 | 6.7014e-10 | 4.4594e-11 | 108590.469
198614.109 | 1.0107e-08 | 1.2192e-08 | 3.2098e-10 | 1.4619e-08 | 1.2523e-08 | 6.5618e-10 | 1.4605e-09 | 6.7185e-10 | 4.4329e-11 | 108602.64
198626.281 | 1.0035e-08 | 1.2098e-08 | 3.1729e-10 | 1.4528e-08 | 1.2492e-08 | 6.5942e-10 | 1.4885e-09 | 6.6975e-10 | 4.4203e-11 | 108614.812
198638.438 | 1.0091e-08 | 1.2245e-08 | 3.2117e-10 | 1.4579e-08 | 1.2532e-08 | 6.6793e-10 | 1.4817e-09 | 6.7422e-10 | 4.4956e-11 | 108626.969
198650.609 | 1.0278e-08 | 1.2264e-08 | 3.1727e-10 | 1.4423e-08 | 1.2362e-08 | 6.5344e-10 | 1.4739e-09 | 6.7032e-10 | 4.4793e-11 | 108639.14
198662.781 | 1.0111e-08 | 1.2173e-08 | 3.1733e-10 | 1.4424e-08 | 1.2526e-08 | 6.5441e-10 | 1.4583e-09 | 6.6698e-10 | 4.4919e-11 | 108651.312
198674.938 | 1.0151e-08 | 1.2294e-08 | 3.1571e-10 | 1.452e-08 | 1.2487e-08 | 6.559e-10 | 1.4574e-09 | 6.704e-10 | 4.4286e-11 | 108663.469
198687.109 | 9.978e-09 | 1.2225e-08 | 3.1886e-10 | 1.4561e-08 | 1.2416e-08 | 6.6469e-10 | 1.4775e-09 | 6.7785e-10 | 4.4217e-11 | 108675.64
198699.281 | 9.9495e-09 | 1.2039e-08 | 3.164e-10 | 1.4428e-08 | 1.25e-08 | 6.5504e-10 | 1.4654e-09 | 6.7171e-10 | 4.4229e-11 | 108687.812
198711.438 | 1.0291e-08 | 1.218e-08 | 3.1925e-10 | 1.4553e-08 | 1.245e-08 | 6.5327e-10 | 1.4754e-09 | 6.7474e-10 | 4.4518e-11 | 108699.969
198723.609 | 1.0047e-08 | 1.2241e-08 | 3.142e-10 | 1.4405e-08 | 1.2329e-08 | 6.5361e-10 | 1.4669e-09 | 6.7843e-10 | 4.4403e-11 | 108712.14
198735.781 | 9.983e-09 | 1.2367e-08 | 3.1727e-10 | 1.4633e-08 | 1.2291e-08 | 6.59e-10 | 1.4752e-09 | 6.6468e-10 | 4.4957e-11 | 108724.312
198747.938 | 1.0067e-08 | 1.239e-08 | 3.1969e-10 | 1.4719e-08 | 1.2279e-08 | 6.6667e-10 | 1.4856e-09 | 6.7616e-10 | 4.4646e-11 | 108736.469
198760.109 | 1.0014e-08 | 1.2346e-08 | 3.1553e-10 | 1.4623e-08 | 1.2497e-08 | 6.6228e-10 | 1.474e-09 | 6.7808e-10 | 4.4294e-11 | 108748.64
198772.281 | 1.0115e-08 | 1.2354e-08 | 3.1576e-10 | 1.4476e-08 | 1.2443e-08 | 6.5473e-10 | 1.4849e-09 | 6.7745e-10 | 4.4696e-11 | 108760.812
198784.453 | 1.0069e-08 | 1.2259e-08 | 3.1792e-10 | 1.4526e-08 | 1.2444e-08 | 6.6118e-10 | 1.473e-09 | 6.6961e-10 | 4.5057e-11 | 108772.984
198796.609 | 1.0065e-08 | 1.2394e-08 | 3.1954e-10 | 1.4475e-08 | 1.2365e-08 | 6.6308e-10 | 1.4569e-09 | 6.7513e-10 | 4.4739e-11 | 108785.14
198808.781 | 1.0074e-08 | 1.2427e-08 | 3.167e-10 | 1.4458e-08 | 1.2362e-08 | 6.5632e-10 | 1.4892e-09 | 6.8197e-10 | 4.4672e-11 | 108797.312
198820.953 | 1.005e-08 | 1.2399e-08 | 3.1293e-10 | 1.4552e-08 | 1.2389e-08 | 6.5171e-10 | 1.4594e-09 | 6.6621e-10 | 4.4927e-11 | 108809.484
198833.109 | 1.0085e-08 | 1.2551e-08 | 3.1675e-10 | 1.4635e-08 | 1.2486e-08 | 6.6443e-10 | 1.4851e-09 | 6.6693e-10 | 4.4863e-11 | 108821.64
198845.281 | 1.0119e-08 | 1.24e-08 | 3.1778e-10 | 1.4508e-08 | 1.2409e-08 | 6.5802e-10 | 1.4704e-09 | 6.7641e-10 | 4.452e-11 | 108833.812
198857.453 | 1.007e-08 | 1.2343e-08 | 3.1583e-10 | 1.4453e-08 | 1.2489e-08 | 6.5731e-10 | 1.462e-09 | 6.6717e-10 | 4.471e-11 | 108845.984
198869.609 | 1.0061e-08 | 1.2284e-08 | 3.2097e-10 | 1.4584e-08 | 1.2357e-08 | 6.5496e-10 | 1.4643e-09 | 6.7582e-10 | 4.427e-11 | 108858.14
198881.781 | 1.003e-08 | 1.2451e-08 | 3.1588e-10 | 1.4498e-08 | 1.2206e-08 | 6.5556e-10 | 1.4546e-09 | 6.7679e-10 | 4.462e-11 | 108870.312
198893.953 | 1.0084e-08 | 1.2211e-08 | 3.1387e-10 | 1.4376e-08 | 1.2417e-08 | 6.5745e-10 | 1.4786e-09 | 6.7258e-10 | 4.4565e-11 | 108882.484
198906.109 | 1.0112e-08 | 1.2356e-08 | 3.1858e-10 | 1.4468e-08 | 1.2483e-08 | 6.5668e-10 | 1.4715e-09 | 6.6905e-10 | 4.4482e-11 | 108894.64
198918.281 | 1.003e-08 | 1.2256e-08 | 3.1423e-10 | 1.4543e-08 | 1.2325e-08 | 6.6186e-10 | 1.4647e-09 | 6.7714e-10 | 4.4162e-11 | 108906.812
198930.453 | 1.0084e-08 | 1.2404e-08 | 3.1651e-10 | 1.4588e-08 | 1.243e-08 | 6.5847e-10 | 1.4694e-09 | 6.7484e-10 | 4.4198e-11 | 108918.984
198942.609 | 1.0029e-08 | 1.2303e-08 | 3.1913e-10 | 1.4479e-08 | 1.246e-08 | 6.5935e-10 | 1.4753e-09 | 6.7599e-10 | 4.5027e-11 | 108931.14
198954.781 | 1.0278e-08 | 1.2496e-08 | 3.2128e-10 | 1.468e-08 | 1.2447e-08 | 6.6262e-10 | 1.4657e-09 | 6.7603e-10 | 4.5073e-11 | 108943.312
198966.953 | 1.0108e-08 | 1.2412e-08 | 3.2342e-10 | 1.4547e-08 | 1.2568e-08 | 6.6538e-10 | 1.4787e-09 | 6.8567e-10 | 4.515e-11 | 108955.484
198979.125 | 1.0163e-08 | 1.238e-08 | 3.2016e-10 | 1.4581e-08 | 1.2566e-08 | 6.5963e-10 | 1.4816e-09 | 6.7043e-10 | 4.4914e-11 | 108967.656
198991.281 | 1.02e-08 | 1.2369e-08 | 3.1755e-10 | 1.4604e-08 | 1.2469e-08 | 6.6309e-10 | 1.4863e-09 | 6.7602e-10 | 4.5158e-11 | 108979.812
199003.453 | 1.0046e-08 | 1.2312e-08 | 3.1714e-10 | 1.4419e-08 | 1.2439e-08 | 6.5186e-10 | 1.4713e-09 | 6.8356e-10 | 4.4614e-11 | 108991.984
199015.625 | 1.0039e-08 | 1.243e-08 | 3.1757e-10 | 1.4621e-08 | 1.2286e-08 | 6.6465e-10 | 1.4738e-09 | 6.7637e-10 | 4.4127e-11 | 109004.156
199027.781 | 1.0068e-08 | 1.2455e-08 | 3.1374e-10 | 1.4277e-08 | 1.2386e-08 | 6.5243e-10 | 1.4617e-09 | 6.705e-10 | 4.4553e-11 | 109016.312
199039.953 | 9.9392e-09 | 1.2378e-08 | 3.1595e-10 | 1.4435e-08 | 1.2513e-08 | 6.5713e-10 | 1.472e-09 | 6.7014e-10 | 4.4349e-11 | 109028.484
199052.125 | 1.0041e-08 | 1.2545e-08 | 3.1446e-10 | 1.4491e-08 | 1.2409e-08 | 6.6015e-10 | 1.4737e-09 | 6.738e-10 | 4.496e-11 | 109040.656
199064.281 | 1.0154e-08 | 1.2566e-08 | 3.1681e-10 | 1.4564e-08 | 1.2532e-08 | 6.5972e-10 | 1.4776e-09 | 6.8214e-10 | 4.4501e-11 | 109052.812
199076.453 | 1.0389e-08 | 1.2532e-08 | 3.1208e-10 | 1.4404e-08 | 1.2498e-08 | 6.5589e-10 | 1.4681e-09 | 6.7363e-10 | 4.4452e-11 | 109064.984
199088.625 | 1.0173e-08 | 1.2334e-08 | 3.1565e-10 | 1.424e-08 | 1.2255e-08 | 6.5553e-10 | 1.4608e-09 | 6.689e-10 | 4.4017e-11 | 109077.156
199100.781 | 1.0082e-08 | 1.2352e-08 | 3.141e-10 | 1.4501e-08 | 1.2321e-08 | 6.5424e-10 | 1.4712e-09 | 6.747e-10 | 4.4121e-11 | 109089.312
199112.953 | 9.9872e-09 | 1.227e-08 | 3.113e-10 | 1.4252e-08 | 1.236e-08 | 6.512e-10 | 1.4498e-09 | 6.6769e-10 | 4.3941e-11 | 109101.484
199125.125 | 9.9736e-09 | 1.2322e-08 | 3.0858e-10 | 1.4324e-08 | 1.2267e-08 | 6.5125e-10 | 1.451e-09 | 6.6568e-10 | 4.3747e-11 | 109113.656
199137.281 | 1.0096e-08 | 1.2217e-08 | 3.1204e-10 | 1.4177e-08 | 1.2194e-08 | 6.5172e-10 | 1.4332e-09 | 6.6267e-10 | 4.3397e-11 | 109125.812
199149.453 | 9.9488e-09 | 1.2166e-08 | 3.1469e-10 | 1.4328e-08 | 1.2276e-08 | 6.5288e-10 | 1.4557e-09 | 6.6715e-10 | 4.456e-11 | 109137.984
199161.625 | 1.0226e-08 | 1.2397e-08 | 3.1497e-10 | 1.4384e-08 | 1.2308e-08 | 6.4936e-10 | 1.468e-09 | 6.6746e-10 | 4.4735e-11 | 109150.156
199173.797 | 1.0051e-08 | 1.2463e-08 | 3.1623e-10 | 1.4374e-08 | 1.2377e-08 | 6.4583e-10 | 1.4579e-09 | 6.7023e-10 | 4.4575e-11 | 109162.328
199185.953 | 1.0127e-08 | 1.2413e-08 | 3.1418e-10 | 1.4308e-08 | 1.242e-08 | 6.5744e-10 | 1.475e-09 | 6.7439e-10 | 4.4283e-11 | 109174.484
199198.125 | 9.9454e-09 | 1.2452e-08 | 3.1457e-10 | 1.445e-08 | 1.2378e-08 | 6.5343e-10 | 1.4673e-09 | 6.7049e-10 | 4.4235e-11 | 109186.656
199210.297 | 1.007e-08 | 1.2437e-08 | 3.1405e-10 | 1.4553e-08 | 1.2481e-08 | 6.5714e-10 | 1.4691e-09 | 6.7188e-10 | 4.4962e-11 | 109198.828
199222.453 | 1.0071e-08 | 1.2471e-08 | 3.1849e-10 | 1.4706e-08 | 1.2493e-08 | 6.621e-10 | 1.4642e-09 | 6.7701e-10 | 4.4422e-11 | 109210.984
199234.625 | 1.0274e-08 | 1.2549e-08 | 3.1645e-10 | 1.453e-08 | 1.2584e-08 | 6.5283e-10 | 1.474e-09 | 6.7276e-10 | 4.4441e-11 | 109223.156
199246.797 | 1.0005e-08 | 1.2632e-08 | 3.1955e-10 | 1.4429e-08 | 1.2453e-08 | 6.5523e-10 | 1.4755e-09 | 6.7988e-10 | 4.4496e-11 | 109235.328
199258.953 | 1.0134e-08 | 1.2335e-08 | 3.1701e-10 | 1.455e-08 | 1.241e-08 | 6.5206e-10 | 1.4737e-09 | 6.7739e-10 | 4.4518e-11 | 109247.484
199271.125 | 1.0062e-08 | 1.2367e-08 | 3.1643e-10 | 1.4459e-08 | 1.2523e-08 | 6.4938e-10 | 1.4569e-09 | 6.7102e-10 | 4.4972e-11 | 109259.656
199283.297 | 1.0158e-08 | 1.2469e-08 | 3.1642e-10 | 1.4344e-08 | 1.2528e-08 | 6.4872e-10 | 1.4884e-09 | 6.6001e-10 | 4.4556e-11 | 109271.828
199295.453 | 1.0067e-08 | 1.2455e-08 | 3.1487e-10 | 1.4548e-08 | 1.2452e-08 | 6.5535e-10 | 1.4733e-09 | 6.6027e-10 | 4.5085e-11 | 109283.984
199307.625 | 1.0028e-08 | 1.2539e-08 | 3.1709e-10 | 1.4496e-08 | 1.2391e-08 | 6.5183e-10 | 1.4596e-09 | 6.7397e-10 | 4.4826e-11 | 109296.156
199319.797 | 1.0165e-08 | 1.2496e-08 | 3.1629e-10 | 1.4279e-08 | 1.2352e-08 | 6.5071e-10 | 1.4658e-09 | 6.7361e-10 | 4.399e-11 | 109308.328
199331.969 | 1.0141e-08 | 1.2446e-08 | 3.1213e-10 | 1.4506e-08 | 1.2408e-08 | 6.552e-10 | 1.4705e-09 | 6.7421e-10 | 4.4795e-11 | 109320.5
199344.125 | 9.9005e-09 | 1.2428e-08 | 3.136e-10 | 1.4477e-08 | 1.2324e-08 | 6.5211e-10 | 1.4662e-09 | 6.6969e-10 | 4.4225e-11 | 109332.656
199356.297 | 1.0063e-08 | 1.2336e-08 | 3.1338e-10 | 1.4387e-08 | 1.2319e-08 | 6.5318e-10 | 1.4608e-09 | 6.7679e-10 | 4.4767e-11 | 109344.828
199368.469 | 1.0025e-08 | 1.231e-08 | 3.1269e-10 | 1.4381e-08 | 1.228e-08 | 6.4949e-10 | 1.4512e-09 | 6.7388e-10 | 4.4191e-11 | 109357
199380.625 | 1.0077e-08 | 1.2419e-08 | 3.1646e-10 | 1.4334e-08 | 1.2415e-08 | 6.5435e-10 | 1.4595e-09 | 6.7095e-10 | 4.4276e-11 | 109369.156
199392.797 | 1.0015e-08 | 1.2399e-08 | 3.1086e-10 | 1.4407e-08 | 1.2355e-08 | 6.5033e-10 | 1.4642e-09 | 6.6881e-10 | 4.3991e-11 | 109381.328
199404.969 | 1.0074e-08 | 1.2292e-08 | 3.1631e-10 | 1.4588e-08 | 1.2335e-08 | 6.5355e-10 | 1.4828e-09 | 6.7352e-10 | 4.425e-11 | 109393.5
199417.125 | 1.0105e-08 | 1.2597e-08 | 3.1842e-10 | 1.4512e-08 | 1.2495e-08 | 6.4645e-10 | 1.4876e-09 | 6.7842e-10 | 4.5079e-11 | 109405.656
199429.297 | 9.9689e-09 | 1.2293e-08 | 3.1664e-10 | 1.4449e-08 | 1.2473e-08 | 6.6576e-10 | 1.4778e-09 | 6.7338e-10 | 4.4361e-11 | 109417.828
199441.469 | 1.0197e-08 | 1.2271e-08 | 3.118e-10 | 1.4466e-08 | 1.251e-08 | 6.5514e-10 | 1.4866e-09 | 6.6785e-10 | 4.4375e-11 | 109430
199453.625 | 9.9257e-09 | 1.2383e-08 | 3.1742e-10 | 1.4445e-08 | 1.2397e-08 | 6.5502e-10 | 1.4623e-09 | 6.7213e-10 | 4.3923e-11 | 109442.156
199465.797 | 9.9513e-09 | 1.2414e-08 | 3.1586e-10 | 1.4521e-08 | 1.2505e-08 | 6.5971e-10 | 1.4727e-09 | 6.6998e-10 | 4.4202e-11 | 109454.328
199477.969 | 1.0045e-08 | 1.2474e-08 | 3.1304e-10 | 1.4436e-08 | 1.2424e-08 | 6.4138e-10 | 1.4636e-09 | 6.7521e-10 | 4.4415e-11 | 109466.5
199490.125 | 1.0036e-08 | 1.2235e-08 | 3.1256e-10 | 1.4287e-08 | 1.227e-08 | 6.4861e-10 | 1.4479e-09 | 6.6298e-10 | 4.4186e-11 | 109478.656
199502.297 | 9.9946e-09 | 1.2424e-08 | 3.17e-10 | 1.4633e-08 | 1.24e-08 | 6.4503e-10 | 1.4659e-09 | 6.7223e-10 | 4.3745e-11 | 109490.828
199514.469 | 1.0101e-08 | 1.2287e-08 | 3.151e-10 | 1.4483e-08 | 1.2366e-08 | 6.5172e-10 | 1.4622e-09 | 6.6528e-10 | 4.41e-11 | 109503
199526.641 | 9.868e-09 | 1.2453e-08 | 3.121e-10 | 1.4463e-08 | 1.2263e-08 | 6.5164e-10 | 1.4657e-09 | 6.6448e-10 | 4.4217e-11 | 109515.172
199538.797 | 9.8915e-09 | 1.2457e-08 | 3.1709e-10 | 1.4352e-08 | 1.229e-08 | 6.4741e-10 | 1.487e-09 | 6.705e-10 | 4.4734e-11 | 109527.328
199550.969 | 1.0123e-08 | 1.2382e-08 | 3.181e-10 | 1.4506e-08 | 1.2434e-08 | 6.506e-10 | 1.4665e-09 | 6.727e-10 | 4.4131e-11 | 109539.5
199563.141 | 1.0182e-08 | 1.2568e-08 | 3.1577e-10 | 1.4402e-08 | 1.2404e-08 | 6.5406e-10 | 1.4597e-09 | 6.7899e-10 | 4.4995e-11 | 109551.672
199575.297 | 1.0223e-08 | 1.2481e-08 | 3.1924e-10 | 1.4485e-08 | 1.2379e-08 | 6.5386e-10 | 1.4791e-09 | 6.733e-10 | 4.4938e-11 | 109563.828
199587.469 | 1.0008e-08 | 1.2426e-08 | 3.2078e-10 | 1.4506e-08 | 1.2405e-08 | 6.6367e-10 | 1.4868e-09 | 6.6905e-10 | 4.4771e-11 | 109576
199599.641 | 1.0049e-08 | 1.243e-08 | 3.2226e-10 | 1.4461e-08 | 1.2473e-08 | 6.5686e-10 | 1.4746e-09 | 6.7648e-10 | 4.4791e-11 | 109588.172
199611.797 | 9.9876e-09 | 1.2527e-08 | 3.1957e-10 | 1.4409e-08 | 1.2594e-08 | 6.5923e-10 | 1.4736e-09 | 6.8561e-10 | 4.4331e-11 | 109600.328
199623.969 | 1.0069e-08 | 1.2602e-08 | 3.2001e-10 | 1.4296e-08 | 1.2529e-08 | 6.5331e-10 | 1.4728e-09 | 6.7976e-10 | 4.3989e-11 | 109612.5
199636.141 | 9.9988e-09 | 1.2584e-08 | 3.2008e-10 | 1.4263e-08 | 1.2289e-08 | 6.5428e-10 | 1.4594e-09 | 6.6518e-10 | 4.4374e-11 | 109624.672
199648.297 | 1.0124e-08 | 1.2352e-08 | 3.1477e-10 | 1.4452e-08 | 1.2335e-08 | 6.5234e-10 | 1.4508e-09 | 6.6663e-10 | 4.4752e-11 | 109636.828
199660.469 | 1.0011e-08 | 1.2179e-08 | 3.1786e-10 | 1.4358e-08 | 1.2466e-08 | 6.5289e-10 | 1.4574e-09 | 6.7333e-10 | 4.4325e-11 | 109649
199672.641 | 1.0015e-08 | 1.2399e-08 | 3.1359e-10 | 1.4371e-08 | 1.2421e-08 | 6.459e-10 | 1.458e-09 | 6.623e-10 | 4.4275e-11 | 109661.172
199684.797 | 9.9893e-09 | 1.2359e-08 | 3.1645e-10 | 1.4238e-08 | 1.2254e-08 | 6.4788e-10 | 1.4624e-09 | 6.6326e-10 | 4.4397e-11 | 109673.328
199696.969 | 9.9984e-09 | 1.2495e-08 | 3.108e-10 | 1.4218e-08 | 1.2378e-08 | 6.4626e-10 | 1.4618e-09 | 6.6419e-10 | 4.4342e-11 | 109685.5
199709.141 | 9.8914e-09 | 1.2423e-08 | 3.1132e-10 | 1.4313e-08 | 1.2325e-08 | 6.5341e-10 | 1.4401e-09 | 6.6069e-10 | 4.4036e-11 | 109697.672
199721.313 | 1.017e-08 | 1.2464e-08 | 3.124e-10 | 1.4132e-08 | 1.2386e-08 | 6.4633e-10 | 1.468e-09 | 6.6792e-10 | 4.4131e-11 | 109709.844
199733.469 | 1.0108e-08 | 1.2356e-08 | 3.1551e-10 | 1.4326e-08 | 1.2371e-08 | 6.5267e-10 | 1.4632e-09 | 6.6732e-10 | 4.4738e-11 | 109722
199745.641 | 1.002e-08 | 1.2472e-08 | 3.1684e-10 | 1.4538e-08 | 1.2332e-08 | 6.5208e-10 | 1.4555e-09 | 6.6596e-10 | 4.4621e-11 | 109734.172
199757.813 | 1.0051e-08 | 1.2308e-08 | 3.1658e-10 | 1.4344e-08 | 1.2613e-08 | 6.547e-10 | 1.4699e-09 | 6.7359e-10 | 4.3893e-11 | 109746.344
199769.969 | 1.0077e-08 | 1.2456e-08 | 3.146e-10 | 1.4358e-08 | 1.2347e-08 | 6.5231e-10 | 1.4565e-09 | 6.6025e-10 | 4.4061e-11 | 109758.5
199782.141 | 1.0116e-08 | 1.2385e-08 | 3.1742e-10 | 1.448e-08 | 1.2345e-08 | 6.5767e-10 | 1.4727e-09 | 6.7043e-10 | 4.4695e-11 | 109770.672
199794.313 | 1.0046e-08 | 1.2492e-08 | 3.168e-10 | 1.4354e-08 | 1.2555e-08 | 6.5669e-10 | 1.4566e-09 | 6.687e-10 | 4.4404e-11 | 109782.844
199806.469 | 1.0067e-08 | 1.2305e-08 | 3.165e-10 | 1.4406e-08 | 1.2366e-08 | 6.4693e-10 | 1.4579e-09 | 6.6942e-10 | 4.3895e-11 | 109795
199818.641 | 1.0053e-08 | 1.2398e-08 | 3.1509e-10 | 1.4354e-08 | 1.242e-08 | 6.5061e-10 | 1.46e-09 | 6.68e-10 | 4.4193e-11 | 109807.172
199830.813 | 9.9056e-09 | 1.2301e-08 | 3.1426e-10 | 1.4315e-08 | 1.2332e-08 | 6.4459e-10 | 1.4344e-09 | 6.6189e-10 | 4.374e-11 | 109819.344
199842.969 | 9.9989e-09 | 1.2236e-08 | 3.0669e-10 | 1.4225e-08 | 1.2251e-08 | 6.5269e-10 | 1.4431e-09 | 6.6139e-10 | 4.4022e-11 | 109831.5
199855.141 | 9.9493e-09 | 1.2291e-08 | 3.0943e-10 | 1.4382e-08 | 1.2324e-08 | 6.4677e-10 | 1.446e-09 | 6.6113e-10 | 4.3942e-11 | 109843.672
199867.313 | 9.9246e-09 | 1.2363e-08 | 3.1231e-10 | 1.4412e-08 | 1.2493e-08 | 6.5255e-10 | 1.4586e-09 | 6.586e-10 | 4.4375e-11 | 109855.844
199879.469 | 1.0068e-08 | 1.2106e-08 | 3.1456e-10 | 1.4201e-08 | 1.2411e-08 | 6.4446e-10 | 1.4497e-09 | 6.6373e-10 | 4.3511e-11 | 109868
199891.641 | 1.0003e-08 | 1.2219e-08 | 3.115e-10 | 1.4241e-08 | 1.2369e-08 | 6.4647e-10 | 1.4332e-09 | 6.5704e-10 | 4.3585e-11 | 109880.172
199903.813 | 1.0003e-08 | 1.2332e-08 | 3.1385e-10 | 1.4196e-08 | 1.2512e-08 | 6.6161e-10 | 1.4373e-09 | 6.6215e-10 | 4.4324e-11 | 109892.344
199915.984 | 1.0022e-08 | 1.2408e-08 | 3.1352e-10 | 1.4265e-08 | 1.2347e-08 | 6.563e-10 | 1.4633e-09 | 6.641e-10 | 4.417e-11 | 109904.515
199928.141 | 1.0141e-08 | 1.2396e-08 | 3.1485e-10 | 1.4173e-08 | 1.242e-08 | 6.5151e-10 | 1.441e-09 | 6.6026e-10 | 4.423e-11 | 109916.672
199940.313 | 1.011e-08 | 1.2462e-08 | 3.159e-10 | 1.4395e-08 | 1.2455e-08 | 6.5251e-10 | 1.4541e-09 | 6.6597e-10 | 4.4377e-11 | 109928.844
199952.484 | 1.0149e-08 | 1.2499e-08 | 3.1858e-10 | 1.4466e-08 | 1.2385e-08 | 6.5489e-10 | 1.4364e-09 | 6.673e-10 | 4.4776e-11 | 109941.015
199964.641 | 1.0007e-08 | 1.2456e-08 | 3.1567e-10 | 1.433e-08 | 1.2504e-08 | 6.4454e-10 | 1.4538e-09 | 6.627e-10 | 4.409e-11 | 109953.172
199976.813 | 1.0051e-08 | 1.2356e-08 | 3.1093e-10 | 1.4438e-08 | 1.2507e-08 | 6.5887e-10 | 1.4636e-09 | 6.6667e-10 | 4.4498e-11 | 109965.344
199988.984 | 9.9109e-09 | 1.2184e-08 | 3.0976e-10 | 1.4306e-08 | 1.2437e-08 | 6.4875e-10 | 1.4366e-09 | 6.6343e-10 | 4.396e-11 | 109977.515
200001.141 | 1.0036e-08 | 1.2251e-08 | 3.1096e-10 | 1.4345e-08 | 1.2346e-08 | 6.5114e-10 | 1.4329e-09 | 6.5926e-10 | 4.3851e-11 | 109989.672
200013.313 | 9.9379e-09 | 1.234e-08 | 3.0925e-10 | 1.4084e-08 | 1.2376e-08 | 6.4151e-10 | 1.4393e-09 | 6.5642e-10 | 4.3618e-11 | 110001.844
200025.484 | 9.9243e-09 | 1.2117e-08 | 3.0871e-10 | 1.4143e-08 | 1.2093e-08 | 6.5547e-10 | 1.427e-09 | 6.517e-10 | 4.3392e-11 | 110014.015
200037.641 | 9.9845e-09 | 1.2224e-08 | 3.0822e-10 | 1.4194e-08 | 1.251e-08 | 6.4976e-10 | 1.4349e-09 | 6.5565e-10 | 4.4353e-11 | 110026.172
200049.813 | 1e-08 | 1.228e-08 | 3.0763e-10 | 1.4173e-08 | 1.2291e-08 | 6.4965e-10 | 1.4321e-09 | 6.4938e-10 | 4.4145e-11 | 110038.344
200061.984 | 1.0177e-08 | 1.2213e-08 | 3.1051e-10 | 1.4178e-08 | 1.2386e-08 | 6.5747e-10 | 1.4161e-09 | 6.605e-10 | 4.3765e-11 | 110050.515
200074.141 | 1.0087e-08 | 1.2231e-08 | 3.0965e-10 | 1.407e-08 | 1.2272e-08 | 6.4617e-10 | 1.4257e-09 | 6.5764e-10 | 4.3039e-11 | 110062.672
200086.313 | 9.901e-09 | 1.2163e-08 | 3.103e-10 | 1.4188e-08 | 1.2079e-08 | 6.4719e-10 | 1.4067e-09 | 6.498e-10 | 4.331e-11 | 110074.844
200098.484 | 9.95e-09 | 1.2116e-08 | 3.0879e-10 | 1.4217e-08 | 1.2136e-08 | 6.5608e-10 | 1.4314e-09 | 6.4756e-10 | 4.3796e-11 | 110087.015
200110.656 | 9.8528e-09 | 1.2118e-08 | 3.0982e-10 | 1.4079e-08 | 1.2199e-08 | 6.3911e-10 | 1.4198e-09 | 6.5687e-10 | 4.374e-11 | 110099.187
200122.813 | 1.0277e-08 | 1.2352e-08 | 3.0951e-10 | 1.4126e-08 | 1.2349e-08 | 6.4781e-10 | 1.4284e-09 | 6.5627e-10 | 4.4091e-11 | 110111.344
200134.984 | 1.0081e-08 | 1.2115e-08 | 3.0793e-10 | 1.4193e-08 | 1.2378e-08 | 6.4365e-10 | 1.4715e-09 | 6.5947e-10 | 4.3909e-11 | 110123.515
200147.156 | 1.0007e-08 | 1.2098e-08 | 3.1178e-10 | 1.4198e-08 | 1.2409e-08 | 6.4853e-10 | 1.4319e-09 | 6.5833e-10 | 4.4057e-11 | 110135.687
200159.313 | 9.9834e-09 | 1.2182e-08 | 3.1257e-10 | 1.409e-08 | 1.2377e-08 | 6.4919e-10 | 1.4311e-09 | 6.5776e-10 | 4.4747e-11 | 110147.844
200171.484 | 9.9905e-09 | 1.2228e-08 | 3.1475e-10 | 1.4295e-08 | 1.2219e-08 | 6.4575e-10 | 1.4299e-09 | 6.4754e-10 | 4.3522e-11 | 110160.015
200183.656 | 9.8753e-09 | 1.2132e-08 | 3.1195e-10 | 1.426e-08 | 1.2351e-08 | 6.4613e-10 | 1.4553e-09 | 6.5568e-10 | 4.4631e-11 | 110172.187
200195.813 | 9.9583e-09 | 1.2192e-08 | 3.1342e-10 | 1.4185e-08 | 1.2253e-08 | 6.476e-10 | 1.4359e-09 | 6.6643e-10 | 4.392e-11 | 110184.344
200207.984 | 1.0095e-08 | 1.2106e-08 | 3.1249e-10 | 1.415e-08 | 1.2454e-08 | 6.4892e-10 | 1.4092e-09 | 6.5258e-10 | 4.3652e-11 | 110196.515
200220.156 | 9.8686e-09 | 1.2065e-08 | 3.0809e-10 | 1.4162e-08 | 1.2351e-08 | 6.4751e-10 | 1.4303e-09 | 6.5595e-10 | 4.3426e-11 | 110208.687
200232.313 | 1.0131e-08 | 1.1946e-08 | 3.0765e-10 | 1.4257e-08 | 1.2292e-08 | 6.4162e-10 | 1.4231e-09 | 6.5549e-10 | 4.3877e-11 | 110220.844
200244.484 | 9.8664e-09 | 1.1995e-08 | 3.0806e-10 | 1.4123e-08 | 1.215e-08 | 6.5111e-10 | 1.4197e-09 | 6.4783e-10 | 4.3552e-11 | 110233.015
200256.656 | 9.8443e-09 | 1.2099e-08 | 3.0574e-10 | 1.4015e-08 | 1.2231e-08 | 6.4396e-10 | 1.4163e-09 | 6.5525e-10 | 4.3934e-11 | 110245.187
200268.813 | 9.8972e-09 | 1.2136e-08 | 3.1031e-10 | 1.4056e-08 | 1.2269e-08 | 6.4309e-10 | 1.4228e-09 | 6.5958e-10 | 4.3336e-11 | 110257.344
200280.984 | 9.9263e-09 | 1.2216e-08 | 3.0949e-10 | 1.4103e-08 | 1.2248e-08 | 6.4576e-10 | 1.406e-09 | 6.5583e-10 | 4.3189e-11 | 110269.515
200293.156 | 1.0052e-08 | 1.2106e-08 | 3.1275e-10 | 1.4e-08 | 1.243e-08 | 6.432e-10 | 1.4262e-09 | 6.4997e-10 | 4.3621e-11 | 110281.687
200305.328 | 9.9962e-09 | 1.213e-08 | 3.1038e-10 | 1.4042e-08 | 1.2235e-08 | 6.504e-10 | 1.4297e-09 | 6.5004e-10 | 4.3264e-11 | 110293.859
200317.484 | 1.0213e-08 | 1.2277e-08 | 3.127e-10 | 1.4188e-08 | 1.2361e-08 | 6.4919e-10 | 1.4326e-09 | 6.6285e-10 | 4.3933e-11 | 110306.015
200329.656 | 9.9925e-09 | 1.2253e-08 | 3.0985e-10 | 1.4176e-08 | 1.2205e-08 | 6.4559e-10 | 1.4286e-09 | 6.5616e-10 | 4.428e-11 | 110318.187
200341.828 | 1.0076e-08 | 1.2197e-08 | 3.147e-10 | 1.432e-08 | 1.236e-08 | 6.5605e-10 | 1.4386e-09 | 6.5881e-10 | 4.3813e-11 | 110330.359
200353.984 | 1.0053e-08 | 1.2182e-08 | 3.1023e-10 | 1.415e-08 | 1.2408e-08 | 6.4901e-10 | 1.4452e-09 | 6.59e-10 | 4.4088e-11 | 110342.515
200366.156 | 9.9851e-09 | 1.21e-08 | 3.0667e-10 | 1.4139e-08 | 1.2271e-08 | 6.521e-10 | 1.4245e-09 | 6.535e-10 | 4.4396e-11 | 110354.687
200378.328 | 1.0106e-08 | 1.2375e-08 | 3.1043e-10 | 1.4183e-08 | 1.2424e-08 | 6.5042e-10 | 1.4462e-09 | 6.6206e-10 | 4.3912e-11 | 110366.859
200390.484 | 1.0006e-08 | 1.2226e-08 | 3.1442e-10 | 1.4188e-08 | 1.2234e-08 | 6.4606e-10 | 1.4435e-09 | 6.6642e-10 | 4.4022e-11 | 110379.015
200402.656 | 9.8503e-09 | 1.2239e-08 | 3.1143e-10 | 1.4003e-08 | 1.2234e-08 | 6.503e-10 | 1.4481e-09 | 6.5397e-10 | 4.3596e-11 | 110391.187
200414.828 | 9.8492e-09 | 1.2238e-08 | 3.1249e-10 | 1.4205e-08 | 1.2283e-08 | 6.4855e-10 | 1.4354e-09 | 6.5819e-10 | 4.3636e-11 | 110403.359
200426.984 | 9.9062e-09 | 1.221e-08 | 3.0975e-10 | 1.397e-08 | 1.2395e-08 | 6.504e-10 | 1.4163e-09 | 6.5227e-10 | 4.3549e-11 | 110415.515
200439.156 | 1.0109e-08 | 1.1987e-08 | 3.0861e-10 | 1.4071e-08 | 1.2111e-08 | 6.4803e-10 | 1.4311e-09 | 6.4977e-10 | 4.2892e-11 | 110427.687
200451.328 | 9.8006e-09 | 1.2102e-08 | 3.0718e-10 | 1.4124e-08 | 1.2296e-08 | 6.4218e-10 | 1.429e-09 | 6.4422e-10 | 4.2867e-11 | 110439.859
200463.484 | 9.8746e-09 | 1.2085e-08 | 3.0603e-10 | 1.4047e-08 | 1.2071e-08 | 6.4498e-10 | 1.4224e-09 | 6.4179e-10 | 4.2624e-11 | 110452.015
200475.656 | 9.8728e-09 | 1.2023e-08 | 3.0347e-10 | 1.399e-08 | 1.2189e-08 | 6.4318e-10 | 1.3958e-09 | 6.4717e-10 | 4.3295e-11 | 110464.187
200487.828 | 9.8434e-09 | 1.2077e-08 | 3.0272e-10 | 1.3891e-08 | 1.221e-08 | 6.4303e-10 | 1.4133e-09 | 6.4859e-10 | 4.3535e-11 | 110476.359
200500 | 1.0017e-08 | 1.2143e-08 | 3.0627e-10 | 1.3872e-08 | 1.2199e-08 | 6.4152e-10 | 1.4266e-09 | 6.4759e-10 | 4.2953e-11 | 110488.531
200512.156 | 9.9913e-09 | 1.2273e-08 | 3.048e-10 | 1.3935e-08 | 1.2225e-08 | 6.4749e-10 | 1.4277e-09 | 6.5106e-10 | 4.371e-11 | 110500.687
200524.328 | 9.9306e-09 | 1.2172e-08 | 3.0566e-10 | 1.4063e-08 | 1.2213e-08 | 6.4057e-10 | 1.4259e-09 | 6.4294e-10 | 4.247e-11 | 110512.859
200536.5 | 9.9314e-09 | 1.2197e-08 | 3.0308e-10 | 1.4017e-08 | 1.2326e-08 | 6.4405e-10 | 1.4086e-09 | 6.4579e-10 | 4.276e-11 | 110525.031
200548.656 | 9.9383e-09 | 1.2127e-08 | 3.0527e-10 | 1.4031e-08 | 1.2325e-08 | 6.4544e-10 | 1.4196e-09 | 6.5531e-10 | 4.3438e-11 | 110537.187
200560.828 | 9.8538e-09 | 1.2214e-08 | 3.0985e-10 | 1.3945e-08 | 1.2171e-08 | 6.476e-10 | 1.4238e-09 | 6.5151e-10 | 4.3584e-11 | 110549.359
200573 | 9.9808e-09 | 1.2155e-08 | 3.0715e-10 | 1.4187e-08 | 1.2376e-08 | 6.5378e-10 | 1.4385e-09 | 6.5769e-10 | 4.4025e-11 | 110561.531
200585.156 | 9.9696e-09 | 1.247e-08 | 3.1024e-10 | 1.42e-08 | 1.216e-08 | 6.4942e-10 | 1.4417e-09 | 6.5432e-10 | 4.3497e-11 | 110573.687
200597.328 | 9.9323e-09 | 1.2177e-08 | 3.0806e-10 | 1.3942e-08 | 1.2202e-08 | 6.5211e-10 | 1.4506e-09 | 6.5935e-10 | 4.3597e-11 | 110585.859
200609.5 | 1.001e-08 | 1.2272e-08 | 3.1621e-10 | 1.4236e-08 | 1.2438e-08 | 6.4431e-10 | 1.4416e-09 | 6.5476e-10 | 4.3907e-11 | 110598.031
200621.656 | 1.0058e-08 | 1.2434e-08 | 3.0925e-10 | 1.4212e-08 | 1.2326e-08 | 6.4352e-10 | 1.4446e-09 | 6.563e-10 | 4.3833e-11 | 110610.187
200633.828 | 1.0017e-08 | 1.2283e-08 | 3.1355e-10 | 1.4302e-08 | 1.2241e-08 | 6.4496e-10 | 1.4292e-09 | 6.5431e-10 | 4.3655e-11 | 110622.359
200646 | 1.0127e-08 | 1.2108e-08 | 3.1184e-10 | 1.407e-08 | 1.2492e-08 | 6.5037e-10 | 1.4308e-09 | 6.4702e-10 | 4.3305e-11 | 110634.531
200658.156 | 9.8874e-09 | 1.2058e-08 | 3.0663e-10 | 1.4046e-08 | 1.2152e-08 | 6.4337e-10 | 1.4352e-09 | 6.5017e-10 | 4.285e-11 | 110646.687
200670.328 | 9.7615e-09 | 1.2063e-08 | 3.0677e-10 | 1.3983e-08 | 1.221e-08 | 6.4408e-10 | 1.4217e-09 | 6.4895e-10 | 4.3286e-11 | 110658.859
200682.5 | 9.8394e-09 | 1.2365e-08 | 3.0691e-10 | 1.3937e-08 | 1.2302e-08 | 6.4237e-10 | 1.4106e-09 | 6.4531e-10 | 4.3122e-11 | 110671.031
200694.672 | 9.9128e-09 | 1.2174e-08 | 3.07e-10 | 1.3968e-08 | 1.2278e-08 | 6.4739e-10 | 1.4177e-09 | 6.495e-10 | 4.3317e-11 | 110683.203
200706.828 | 9.9199e-09 | 1.2231e-08 | 3.1076e-10 | 1.3894e-08 | 1.212e-08 | 6.4309e-10 | 1.4228e-09 | 6.5108e-10 | 4.3648e-11 | 110695.359
200719 | 9.9964e-09 | 1.2137e-08 | 3.1031e-10 | 1.4051e-08 | 1.2462e-08 | 6.5016e-10 | 1.4201e-09 | 6.5671e-10 | 4.363e-11 | 110707.531
200731.172 | 1.0095e-08 | 1.2139e-08 | 3.0725e-10 | 1.3956e-08 | 1.2355e-08 | 6.4243e-10 | 1.43e-09 | 6.507e-10 | 4.3607e-11 | 110719.703
200743.328 | 1.0079e-08 | 1.2149e-08 | 3.1168e-10 | 1.4018e-08 | 1.2227e-08 | 6.4546e-10 | 1.4327e-09 | 6.5027e-10 | 4.3687e-11 | 110731.859
200755.5 | 9.8827e-09 | 1.2124e-08 | 3.0599e-10 | 1.4003e-08 | 1.2347e-08 | 6.5034e-10 | 1.4374e-09 | 6.5196e-10 | 4.3698e-11 | 110744.031
200767.672 | 9.9336e-09 | 1.2142e-08 | 3.0715e-10 | 1.4035e-08 | 1.2227e-08 | 6.3913e-10 | 1.4228e-09 | 6.5509e-10 | 4.3742e-11 | 110756.203
200779.828 | 1.0016e-08 | 1.2086e-08 | 3.0891e-10 | 1.4035e-08 | 1.2283e-08 | 6.4359e-10 | 1.4311e-09 | 6.4989e-10 | 4.3852e-11 | 110768.359
200792 | 1.0039e-08 | 1.2235e-08 | 3.0814e-10 | 1.3922e-08 | 1.2269e-08 | 6.4924e-10 | 1.4297e-09 | 6.5571e-10 | 4.3161e-11 | 110780.531
200804.172 | 1.0004e-08 | 1.2145e-08 | 3.109e-10 | 1.4164e-08 | 1.2365e-08 | 6.4275e-10 | 1.4241e-09 | 6.4972e-10 | 4.3328e-11 | 110792.703
200816.328 | 9.9769e-09 | 1.2178e-08 | 3.0443e-10 | 1.4032e-08 | 1.2264e-08 | 6.3926e-10 | 1.4238e-09 | 6.4467e-10 | 4.3262e-11 | 110804.859
200828.5 | 9.891e-09 | 1.2238e-08 | 3.0888e-10 | 1.3846e-08 | 1.2015e-08 | 6.4658e-10 | 1.4048e-09 | 6.4566e-10 | 4.3282e-11 | 110817.031
200840.672 | 1.0029e-08 | 1.2173e-08 | 3.0469e-10 | 1.393e-08 | 1.2155e-08 | 6.4385e-10 | 1.411e-09 | 6.4165e-10 | 4.3608e-11 | 110829.203
200852.844 | 1.0048e-08 | 1.2101e-08 | 3.057e-10 | 1.3965e-08 | 1.2369e-08 | 6.366e-10 | 1.4276e-09 | 6.4894e-10 | 4.351e-11 | 110841.375
200865 | 1.0086e-08 | 1.2041e-08 | 3.0709e-10 | 1.3887e-08 | 1.2218e-08 | 6.4733e-10 | 1.4346e-09 | 6.4432e-10 | 4.3646e-11 | 110853.531
200877.172 | 9.9651e-09 | 1.2299e-08 | 3.0997e-10 | 1.4011e-08 | 1.2361e-08 | 6.4025e-10 | 1.4195e-09 | 6.4038e-10 | 4.3936e-11 | 110865.703
200889.344 | 9.9962e-09 | 1.2117e-08 | 3.0591e-10 | 1.3979e-08 | 1.227e-08 | 6.3266e-10 | 1.397e-09 | 6.5368e-10 | 4.2928e-11 | 110877.875
200901.5 | 1.0047e-08 | 1.2189e-08 | 3.0511e-10 | 1.3965e-08 | 1.2198e-08 | 6.4679e-10 | 1.4196e-09 | 6.5089e-10 | 4.3797e-11 | 110890.031
200913.672 | 9.8051e-09 | 1.212e-08 | 3.0747e-10 | 1.4038e-08 | 1.2296e-08 | 6.3827e-10 | 1.4103e-09 | 6.4902e-10 | 4.331e-11 | 110902.203
200925.844 | 9.9908e-09 | 1.2022e-08 | 3.0431e-10 | 1.4045e-08 | 1.221e-08 | 6.3818e-10 | 1.4175e-09 | 6.5099e-10 | 4.3319e-11 | 110914.375
200938 | 9.8269e-09 | 1.2088e-08 | 3.0491e-10 | 1.3869e-08 | 1.2174e-08 | 6.4211e-10 | 1.4192e-09 | 6.4948e-10 | 4.3216e-11 | 110926.531
200950.172 | 9.7424e-09 | 1.2168e-08 | 3.0701e-10 | 1.3747e-08 | 1.217e-08 | 6.4414e-10 | 1.412e-09 | 6.3825e-10 | 4.3249e-11 | 110938.703
200962.344 | 1.017e-08 | 1.2223e-08 | 3.0695e-10 | 1.3837e-08 | 1.2201e-08 | 6.4601e-10 | 1.4178e-09 | 6.4994e-10 | 4.3205e-11 | 110950.875
200974.5 | 9.9794e-09 | 1.2153e-08 | 3.0699e-10 | 1.3925e-08 | 1.219e-08 | 6.4347e-10 | 1.4289e-09 | 6.4924e-10 | 4.3794e-11 | 110963.031
200986.672 | 1.0098e-08 | 1.2295e-08 | 3.1026e-10 | 1.4327e-08 | 1.2235e-08 | 6.4471e-10 | 1.432e-09 | 6.572e-10 | 4.3669e-11 | 110975.203
200998.844 | 9.9878e-09 | 1.225e-08 | 3.1244e-10 | 1.4154e-08 | 1.2262e-08 | 6.4523e-10 | 1.4483e-09 | 6.5618e-10 | 4.3719e-11 | 110987.375
201011 | 9.9619e-09 | 1.2059e-08 | 3.122e-10 | 1.4214e-08 | 1.2289e-08 | 6.4874e-10 | 1.4239e-09 | 6.5509e-10 | 4.4162e-11 | 110999.531
201023.172 | 9.961e-09 | 1.212e-08 | 3.1059e-10 | 1.4172e-08 | 1.2443e-08 | 6.4785e-10 | 1.4396e-09 | 6.5145e-10 | 4.3759e-11 | 111011.703
201035.344 | 9.9538e-09 | 1.2052e-08 | 3.1152e-10 | 1.4357e-08 | 1.2564e-08 | 6.4042e-10 | 1.4443e-09 | 6.4681e-10 | 4.389e-11 | 111023.875
201047.516 | 9.9834e-09 | 1.1992e-08 | 3.1212e-10 | 1.4238e-08 | 1.2352e-08 | 6.4212e-10 | 1.4425e-09 | 6.5736e-10 | 4.4316e-11 | 111036.047
201059.672 | 1.0317e-08 | 1.2123e-08 | 3.1104e-10 | 1.4146e-08 | 1.244e-08 | 6.4933e-10 | 1.4425e-09 | 6.6084e-10 | 4.3745e-11 | 111048.203
201071.844 | 1.0134e-08 | 1.2169e-08 | 3.1111e-10 | 1.4317e-08 | 1.245e-08 | 6.4461e-10 | 1.4537e-09 | 6.605e-10 | 4.358e-11 | 111060.375
201084.016 | 9.9499e-09 | 1.2167e-08 | 3.1182e-10 | 1.416e-08 | 1.2294e-08 | 6.4709e-10 | 1.4385e-09 | 6.5092e-10 | 4.3977e-11 | 111072.547
201096.172 | 9.9497e-09 | 1.2235e-08 | 3.1575e-10 | 1.4226e-08 | 1.2353e-08 | 6.5487e-10 | 1.4358e-09 | 6.5757e-10 | 4.3481e-11 | 111084.703
201108.344 | 9.951e-09 | 1.2064e-08 | 3.153e-10 | 1.412e-08 | 1.2321e-08 | 6.4938e-10 | 1.4345e-09 | 6.5038e-10 | 4.3447e-11 | 111096.875
201120.516 | 9.9789e-09 | 1.2034e-08 | 3.0477e-10 | 1.4139e-08 | 1.216e-08 | 6.4887e-10 | 1.4212e-09 | 6.4284e-10 | 4.3032e-11 | 111109.047
201132.672 | 9.7973e-09 | 1.2086e-08 | 3.0614e-10 | 1.4058e-08 | 1.2221e-08 | 6.4142e-10 | 1.4037e-09 | 6.5187e-10 | 4.3709e-11 | 111121.203
201144.844 | 1.003e-08 | 1.208e-08 | 3.0978e-10 | 1.4007e-08 | 1.2167e-08 | 6.422e-10 | 1.4133e-09 | 6.545e-10 | 4.3268e-11 | 111133.375
201157.016 | 9.8201e-09 | 1.2076e-08 | 3.0917e-10 | 1.394e-08 | 1.2272e-08 | 6.4154e-10 | 1.4332e-09 | 6.5427e-10 | 4.3263e-11 | 111145.547
201169.172 | 9.9112e-09 | 1.2108e-08 | 3.0871e-10 | 1.3895e-08 | 1.2233e-08 | 6.4694e-10 | 1.419e-09 | 6.6006e-10 | 4.3744e-11 | 111157.703
201181.344 | 9.7436e-09 | 1.1979e-08 | 3.0987e-10 | 1.3956e-08 | 1.2197e-08 | 6.4551e-10 | 1.4264e-09 | 6.4561e-10 | 4.332e-11 | 111169.875
201193.516 | 1.0017e-08 | 1.2038e-08 | 3.0522e-10 | 1.3984e-08 | 1.2135e-08 | 6.4117e-10 | 1.4127e-09 | 6.3813e-10 | 4.2812e-11 | 111182.047
201205.672 | 9.8557e-09 | 1.2148e-08 | 3.0389e-10 | 1.3918e-08 | 1.2135e-08 | 6.3635e-10 | 1.4197e-09 | 6.4544e-10 | 4.2858e-11 | 111194.203
201217.844 | 9.9924e-09 | 1.2079e-08 | 3.0303e-10 | 1.4057e-08 | 1.2183e-08 | 6.4209e-10 | 1.4328e-09 | 6.5042e-10 | 4.3285e-11 | 111206.375
201230.016 | 9.8113e-09 | 1.1848e-08 | 3.0973e-10 | 1.4151e-08 | 1.2266e-08 | 6.4551e-10 | 1.4387e-09 | 6.5843e-10 | 4.3112e-11 | 111218.547
201242.188 | 9.9062e-09 | 1.2102e-08 | 3.0931e-10 | 1.4039e-08 | 1.2312e-08 | 6.4212e-10 | 1.4349e-09 | 6.5526e-10 | 4.4193e-11 | 111230.719
201254.344 | 9.9509e-09 | 1.2228e-08 | 3.0855e-10 | 1.4029e-08 | 1.225e-08 | 6.4605e-10 | 1.4335e-09 | 6.4995e-10 | 4.3125e-11 | 111242.875
201266.516 | 1.0092e-08 | 1.2146e-08 | 3.0866e-10 | 1.3962e-08 | 1.2079e-08 | 6.37e-10 | 1.4217e-09 | 6.4999e-10 | 4.3217e-11 | 111255.047
201278.688 | 9.7761e-09 | 1.2249e-08 | 3.0675e-10 | 1.4065e-08 | 1.2226e-08 | 6.4398e-10 | 1.4083e-09 | 6.4791e-10 | 4.3258e-11 | 111267.219
201290.844 | 9.7286e-09 | 1.2145e-08 | 3.0769e-10 | 1.3838e-08 | 1.2209e-08 | 6.3611e-10 | 1.4062e-09 | 6.4276e-10 | 4.3274e-11 | 111279.375
201303.016 | 9.8246e-09 | 1.1998e-08 | 3.0283e-10 | 1.3954e-08 | 1.2062e-08 | 6.4039e-10 | 1.4218e-09 | 6.4261e-10 | 4.2619e-11 | 111291.547
201315.188 | 9.8476e-09 | 1.2003e-08 | 3.0631e-10 | 1.4001e-08 | 1.2118e-08 | 6.3967e-10 | 1.4351e-09 | 6.4432e-10 | 4.2949e-11 | 111303.719
201327.344 | 9.9887e-09 | 1.2071e-08 | 3.0997e-10 | 1.4013e-08 | 1.2183e-08 | 6.3959e-10 | 1.4338e-09 | 6.4638e-10 | 4.3287e-11 | 111315.875
201339.516 | 9.9191e-09 | 1.2073e-08 | 3.0505e-10 | 1.4008e-08 | 1.2144e-08 | 6.425e-10 | 1.413e-09 | 6.4542e-10 | 4.2973e-11 | 111328.047
201351.688 | 9.8769e-09 | 1.2037e-08 | 3.0783e-10 | 1.3956e-08 | 1.2113e-08 | 6.3528e-10 | 1.4048e-09 | 6.5262e-10 | 4.2906e-11 | 111340.219
201363.844 | 9.8238e-09 | 1.2063e-08 | 3.0398e-10 | 1.3871e-08 | 1.2162e-08 | 6.4323e-10 | 1.4223e-09 | 6.4129e-10 | 4.2385e-11 | 111352.375
201376.016 | 1.0005e-08 | 1.2067e-08 | 3.0851e-10 | 1.3947e-08 | 1.2273e-08 | 6.4039e-10 | 1.4234e-09 | 6.5144e-10 | 4.3743e-11 | 111364.547
201388.188 | 9.945e-09 | 1.2172e-08 | 3.0969e-10 | 1.4e-08 | 1.2334e-08 | 6.4449e-10 | 1.4376e-09 | 6.4563e-10 | 4.3743e-11 | 111376.719
201400.344 | 9.9542e-09 | 1.2076e-08 | 3.0396e-10 | 1.4095e-08 | 1.2122e-08 | 6.3827e-10 | 1.4267e-09 | 6.3766e-10 | 4.358e-11 | 111388.875
201412.516 | 9.9024e-09 | 1.1964e-08 | 3.0596e-10 | 1.3922e-08 | 1.2126e-08 | 6.3896e-10 | 1.4116e-09 | 6.5041e-10 | 4.2535e-11 | 111401.047
201424.688 | 9.8465e-09 | 1.2017e-08 | 3.0704e-10 | 1.4154e-08 | 1.2295e-08 | 6.3827e-10 | 1.4181e-09 | 6.4642e-10 | 4.2694e-11 | 111413.219
201436.859 | 9.8597e-09 | 1.2049e-08 | 3.0725e-10 | 1.4046e-08 | 1.2168e-08 | 6.4664e-10 | 1.4158e-09 | 6.5237e-10 | 4.2947e-11 | 111425.39
201449.016 | 9.8194e-09 | 1.2052e-08 | 3.0872e-10 | 1.4114e-08 | 1.2102e-08 | 6.4432e-10 | 1.408e-09 | 6.4021e-10 | 4.256e-11 | 111437.547
201461.188 | 9.9148e-09 | 1.1882e-08 | 3.0539e-10 | 1.3811e-08 | 1.2055e-08 | 6.4014e-10 | 1.4005e-09 | 6.4312e-10 | 4.3236e-11 | 111449.719
201473.359 | 9.6959e-09 | 1.17e-08 | 3.047e-10 | 1.3974e-08 | 1.2111e-08 | 6.4299e-10 | 1.416e-09 | 6.405e-10 | 4.2679e-11 | 111461.89
201485.516 | 9.6969e-09 | 1.1863e-08 | 3.044e-10 | 1.3807e-08 | 1.2163e-08 | 6.3557e-10 | 1.4082e-09 | 6.4494e-10 | 4.1993e-11 | 111474.047
201497.688 | 9.9931e-09 | 1.186e-08 | 3.0563e-10 | 1.3739e-08 | 1.2345e-08 | 6.3814e-10 | 1.405e-09 | 6.3844e-10 | 4.2797e-11 | 111486.219
201509.859 | 9.9176e-09 | 1.1968e-08 | 3.0058e-10 | 1.3912e-08 | 1.212e-08 | 6.3379e-10 | 1.4129e-09 | 6.4413e-10 | 4.3044e-11 | 111498.39
201522.016 | 9.8771e-09 | 1.2039e-08 | 3.0535e-10 | 1.3937e-08 | 1.2128e-08 | 6.3507e-10 | 1.4049e-09 | 6.4711e-10 | 4.2444e-11 | 111510.547
201534.188 | 9.8932e-09 | 1.2085e-08 | 3.0549e-10 | 1.3765e-08 | 1.216e-08 | 6.3243e-10 | 1.4097e-09 | 6.4113e-10 | 4.2905e-11 | 111522.719
201546.359 | 1.002e-08 | 1.2079e-08 | 3.09e-10 | 1.411e-08 | 1.2106e-08 | 6.3952e-10 | 1.4194e-09 | 6.5078e-10 | 4.2773e-11 | 111534.89
201558.516 | 9.9088e-09 | 1.1918e-08 | 3.0714e-10 | 1.3985e-08 | 1.2043e-08 | 6.4061e-10 | 1.4346e-09 | 6.4668e-10 | 4.319e-11 | 111547.047
201570.688 | 9.721e-09 | 1.1958e-08 | 3.0551e-10 | 1.3975e-08 | 1.202e-08 | 6.3663e-10 | 1.4054e-09 | 6.5361e-10 | 4.3425e-11 | 111559.219
201582.859 | 9.7235e-09 | 1.1917e-08 | 3.094e-10 | 1.3979e-08 | 1.216e-08 | 6.451e-10 | 1.4205e-09 | 6.4691e-10 | 4.3735e-11 | 111571.39
201595.016 | 9.7913e-09 | 1.2063e-08 | 3.0731e-10 | 1.4013e-08 | 1.2213e-08 | 6.3632e-10 | 1.4112e-09 | 6.5481e-10 | 4.3215e-11 | 111583.547
201607.188 | 9.9524e-09 | 1.219e-08 | 3.0865e-10 | 1.3901e-08 | 1.2258e-08 | 6.3938e-10 | 1.4327e-09 | 6.4982e-10 | 4.3315e-11 | 111595.719
201619.359 | 9.7753e-09 | 1.1958e-08 | 3.0964e-10 | 1.401e-08 | 1.2108e-08 | 6.458e-10 | 1.4128e-09 | 6.443e-10 | 4.3018e-11 | 111607.89
201631.531 | 9.9059e-09 | 1.2052e-08 | 3.0615e-10 | 1.3982e-08 | 1.2225e-08 | 6.3907e-10 | 1.4215e-09 | 6.4745e-10 | 4.3452e-11 | 111620.062
201643.688 | 9.8768e-09 | 1.2086e-08 | 3.0585e-10 | 1.3866e-08 | 1.2068e-08 | 6.3231e-10 | 1.4199e-09 | 6.429e-10 | 4.2782e-11 | 111632.219
201655.859 | 9.9398e-09 | 1.2136e-08 | 3.0497e-10 | 1.4003e-08 | 1.1988e-08 | 6.3473e-10 | 1.4007e-09 | 6.3254e-10 | 4.2848e-11 | 111644.39
201668.031 | 9.9435e-09 | 1.1999e-08 | 3.038e-10 | 1.3801e-08 | 1.1993e-08 | 6.3397e-10 | 1.389e-09 | 6.4461e-10 | 4.2655e-11 | 111656.562
201680.188 | 9.8397e-09 | 1.198e-08 | 3.0537e-10 | 1.3814e-08 | 1.223e-08 | 6.2678e-10 | 1.4135e-09 | 6.4516e-10 | 4.2775e-11 | 111668.719
201692.359 | 9.9081e-09 | 1.1993e-08 | 3.0892e-10 | 1.3973e-08 | 1.2155e-08 | 6.3429e-10 | 1.4191e-09 | 6.5409e-10 | 4.3367e-11 | 111680.89
201704.531 | 9.955e-09 | 1.2024e-08 | 3.0526e-10 | 1.3887e-08 | 1.2422e-08 | 6.4692e-10 | 1.4208e-09 | 6.5255e-10 | 4.3813e-11 | 111693.062
201716.688 | 1.0304e-08 | 1.1929e-08 | 3.0752e-10 | 1.3867e-08 | 1.2186e-08 | 6.3299e-10 | 1.4167e-09 | 6.4192e-10 | 4.2878e-11 | 111705.219
201728.859 | 9.8254e-09 | 1.1858e-08 | 3.0146e-10 | 1.3872e-08 | 1.2101e-08 | 6.3558e-10 | 1.4081e-09 | 6.3658e-10 | 4.2539e-11 | 111717.39
201741.031 | 9.9599e-09 | 1.2009e-08 | 3.0478e-10 | 1.3693e-08 | 1.2071e-08 | 6.3754e-10 | 1.4169e-09 | 6.3462e-10 | 4.2734e-11 | 111729.562
201753.188 | 9.7896e-09 | 1.2031e-08 | 3.0355e-10 | 1.3955e-08 | 1.2035e-08 | 6.3612e-10 | 1.4224e-09 | 6.4794e-10 | 4.2852e-11 | 111741.719
201765.359 | 9.7488e-09 | 1.201e-08 | 3.0235e-10 | 1.3666e-08 | 1.2152e-08 | 6.2851e-10 | 1.4125e-09 | 6.3877e-10 | 4.2709e-11 | 111753.89
201777.531 | 9.8727e-09 | 1.2057e-08 | 3.0122e-10 | 1.3917e-08 | 1.2091e-08 | 6.4163e-10 | 1.4261e-09 | 6.4566e-10 | 4.3091e-11 | 111766.062
201789.688 | 9.8919e-09 | 1.1996e-08 | 3.0281e-10 | 1.3932e-08 | 1.212e-08 | 6.3299e-10 | 1.4127e-09 | 6.3755e-10 | 4.284e-11 | 111778.219
201801.859 | 9.9056e-09 | 1.2061e-08 | 3.0641e-10 | 1.3937e-08 | 1.2099e-08 | 6.355e-10 | 1.3972e-09 | 6.3677e-10 | 4.2781e-11 | 111790.39
201814.031 | 9.8399e-09 | 1.2009e-08 | 3.0521e-10 | 1.3751e-08 | 1.2125e-08 | 6.38e-10 | 1.3952e-09 | 6.3993e-10 | 4.2494e-11 | 111802.562
201826.203 | 9.8047e-09 | 1.1996e-08 | 3.0235e-10 | 1.3785e-08 | 1.2091e-08 | 6.3154e-10 | 1.3916e-09 | 6.4084e-10 | 4.2667e-11 | 111814.734
201838.359 | 9.8732e-09 | 1.215e-08 | 3.036e-10 | 1.3772e-08 | 1.2151e-08 | 6.3892e-10 | 1.4164e-09 | 6.4388e-10 | 4.269e-11 | 111826.89
201850.531 | 9.9507e-09 | 1.197e-08 | 3.0218e-10 | 1.3661e-08 | 1.2188e-08 | 6.3322e-10 | 1.4053e-09 | 6.4295e-10 | 4.304e-11 | 111839.062
201862.703 | 9.9435e-09 | 1.2113e-08 | 3.0659e-10 | 1.3782e-08 | 1.2268e-08 | 6.3353e-10 | 1.4027e-09 | 6.4249e-10 | 4.2633e-11 | 111851.234
201874.859 | 1.0198e-08 | 1.2016e-08 | 3.041e-10 | 1.3951e-08 | 1.2129e-08 | 6.3111e-10 | 1.4072e-09 | 6.4318e-10 | 4.2927e-11 | 111863.39
201887.031 | 9.9389e-09 | 1.1796e-08 | 3.0737e-10 | 1.414e-08 | 1.2188e-08 | 6.3075e-10 | 1.4275e-09 | 6.5205e-10 | 4.3033e-11 | 111875.562
201899.203 | 9.9882e-09 | 1.2228e-08 | 3.0847e-10 | 1.3942e-08 | 1.2164e-08 | 6.3339e-10 | 1.3963e-09 | 6.4266e-10 | 4.3296e-11 | 111887.734
201911.359 | 9.8956e-09 | 1.2059e-08 | 3.0857e-10 | 1.3848e-08 | 1.2274e-08 | 6.4068e-10 | 1.4193e-09 | 6.4477e-10 | 4.3037e-11 | 111899.89
201923.531 | 9.9079e-09 | 1.2026e-08 | 3.0734e-10 | 1.4036e-08 | 1.2204e-08 | 6.4125e-10 | 1.4179e-09 | 6.3786e-10 | 4.2591e-11 | 111912.062
201935.703 | 1.0044e-08 | 1.211e-08 | 3.085e-10 | 1.4011e-08 | 1.2184e-08 | 6.2999e-10 | 1.4084e-09 | 6.3497e-10 | 4.3052e-11 | 111924.234
201947.859 | 9.8166e-09 | 1.1976e-08 | 3.087e-10 | 1.4032e-08 | 1.2061e-08 | 6.3057e-10 | 1.4094e-09 | 6.3814e-10 | 4.2778e-11 | 111936.39
201960.031 | 9.7857e-09 | 1.2176e-08 | 3.0431e-10 | 1.3828e-08 | 1.2061e-08 | 6.3063e-10 | 1.4123e-09 | 6.4263e-10 | 4.2989e-11 | 111948.562
201972.203 | 9.7629e-09 | 1.2103e-08 | 3.025e-10 | 1.3932e-08 | 1.2279e-08 | 6.3379e-10 | 1.4039e-09 | 6.3848e-10 | 4.2903e-11 | 111960.734
201984.359 | 9.822e-09 | 1.2005e-08 | 3.0256e-10 | 1.3896e-08 | 1.2131e-08 | 6.3455e-10 | 1.4066e-09 | 6.401e-10 | 4.3165e-11 | 111972.89
201996.531 | 1.0018e-08 | 1.1957e-08 | 3.0444e-10 | 1.3945e-08 | 1.2089e-08 | 6.2662e-10 | 1.4207e-09 | 6.4469e-10 | 4.2468e-11 | 111985.062
202008.703 | 9.8289e-09 | 1.2e-08 | 3.0044e-10 | 1.3954e-08 | 1.2067e-08 | 6.3472e-10 | 1.4115e-09 | 6.4625e-10 | 4.3025e-11 | 111997.234
202020.875 | 9.8788e-09 | 1.2073e-08 | 3.0424e-10 | 1.3875e-08 | 1.2309e-08 | 6.2876e-10 | 1.404e-09 | 6.3852e-10 | 4.22e-11 | 112009.406
202033.031 | 9.8646e-09 | 1.1957e-08 | 3.0332e-10 | 1.3612e-08 | 1.2082e-08 | 6.3459e-10 | 1.4171e-09 | 6.3938e-10 | 4.2523e-11 | 112021.562
202045.203 | 9.7134e-09 | 1.2013e-08 | 3.0601e-10 | 1.3885e-08 | 1.199e-08 | 6.3711e-10 | 1.3852e-09 | 6.403e-10 | 4.2416e-11 | 112033.734
202057.375 | 9.8113e-09 | 1.1876e-08 | 2.9977e-10 | 1.3891e-08 | 1.205e-08 | 6.2612e-10 | 1.3949e-09 | 6.3268e-10 | 4.2826e-11 | 112045.906
202069.531 | 9.6019e-09 | 1.1959e-08 | 3.0232e-10 | 1.3518e-08 | 1.2035e-08 | 6.3391e-10 | 1.4075e-09 | 6.3755e-10 | 4.2822e-11 | 112058.062
202081.703 | 9.7871e-09 | 1.1991e-08 | 3.0099e-10 | 1.364e-08 | 1.2031e-08 | 6.3768e-10 | 1.4036e-09 | 6.4263e-10 | 4.2585e-11 | 112070.234
202093.875 | 9.7747e-09 | 1.1995e-08 | 3.033e-10 | 1.3971e-08 | 1.2145e-08 | 6.4174e-10 | 1.4108e-09 | 6.3934e-10 | 4.2649e-11 | 112082.406
202106.031 | 9.8519e-09 | 1.2031e-08 | 3.0271e-10 | 1.38e-08 | 1.2235e-08 | 6.3953e-10 | 1.4176e-09 | 6.3904e-10 | 4.3087e-11 | 112094.562
202118.203 | 1.011e-08 | 1.2125e-08 | 3.0552e-10 | 1.3868e-08 | 1.22e-08 | 6.409e-10 | 1.3903e-09 | 6.3836e-10 | 4.31e-11 | 112106.734
202130.375 | 9.817e-09 | 1.2242e-08 | 3.055e-10 | 1.3786e-08 | 1.2223e-08 | 6.3878e-10 | 1.4051e-09 | 6.3543e-10 | 4.3203e-11 | 112118.906
202142.531 | 1.0033e-08 | 1.2134e-08 | 3.0052e-10 | 1.3794e-08 | 1.2147e-08 | 6.3335e-10 | 1.4094e-09 | 6.4106e-10 | 4.2871e-11 | 112131.062
202154.703 | 9.8266e-09 | 1.1978e-08 | 3.0271e-10 | 1.3935e-08 | 1.215e-08 | 6.3919e-10 | 1.3934e-09 | 6.3994e-10 | 4.2287e-11 | 112143.234
202166.875 | 9.9692e-09 | 1.196e-08 | 3.016e-10 | 1.3704e-08 | 1.2253e-08 | 6.3708e-10 | 1.4069e-09 | 6.4495e-10 | 4.2813e-11 | 112155.406
202179.031 | 9.68e-09 | 1.2139e-08 | 3.0602e-10 | 1.3809e-08 | 1.2062e-08 | 6.3321e-10 | 1.4081e-09 | 6.4402e-10 | 4.2925e-11 | 112167.562
202191.203 | 9.879e-09 | 1.2001e-08 | 3.0425e-10 | 1.3764e-08 | 1.2202e-08 | 6.3054e-10 | 1.4035e-09 | 6.4376e-10 | 4.2725e-11 | 112179.734
202203.375 | 9.7292e-09 | 1.2042e-08 | 3.0383e-10 | 1.3788e-08 | 1.2118e-08 | 6.327e-10 | 1.3863e-09 | 6.4384e-10 | 4.2615e-11 | 112191.906
202215.547 | 9.7799e-09 | 1.1995e-08 | 3.0234e-10 | 1.3618e-08 | 1.2042e-08 | 6.3314e-10 | 1.3863e-09 | 6.2955e-10 | 4.2595e-11 | 112204.078
202227.703 | 9.6775e-09 | 1.1958e-08 | 3.0312e-10 | 1.3889e-08 | 1.2213e-08 | 6.3676e-10 | 1.399e-09 | 6.3899e-10 | 4.2423e-11 | 112216.234
202239.875 | 1.0056e-08 | 1.2106e-08 | 3.0495e-10 | 1.4063e-08 | 1.2254e-08 | 6.3831e-10 | 1.3997e-09 | 6.4443e-10 | 4.3622e-11 | 112228.406
202252.047 | 9.9462e-09 | 1.2032e-08 | 3.0631e-10 | 1.4112e-08 | 1.2212e-08 | 6.3414e-10 | 1.4263e-09 | 6.4668e-10 | 4.3054e-11 | 112240.578
202264.203 | 9.847e-09 | 1.2017e-08 | 3.0655e-10 | 1.3908e-08 | 1.2297e-08 | 6.3986e-10 | 1.413e-09 | 6.4889e-10 | 4.3317e-11 | 112252.734
202276.375 | 9.9611e-09 | 1.2085e-08 | 3.1177e-10 | 1.4091e-08 | 1.2326e-08 | 6.398e-10 | 1.4306e-09 | 6.4798e-10 | 4.3047e-11 | 112264.906
202288.547 | 9.8968e-09 | 1.201e-08 | 3.1003e-10 | 1.4021e-08 | 1.2374e-08 | 6.3264e-10 | 1.4202e-09 | 6.4176e-10 | 4.3298e-11 | 112277.078
202300.703 | 1.0055e-08 | 1.2172e-08 | 3.0905e-10 | 1.397e-08 | 1.2259e-08 | 6.3744e-10 | 1.4254e-09 | 6.4893e-10 | 4.3096e-11 | 112289.234
202312.875 | 9.8859e-09 | 1.2164e-08 | 3.0963e-10 | 1.396e-08 | 1.2311e-08 | 6.3973e-10 | 1.417e-09 | 6.4021e-10 | 4.3337e-11 | 112301.406
202325.047 | 9.7933e-09 | 1.2072e-08 | 3.075e-10 | 1.4012e-08 | 1.2186e-08 | 6.4137e-10 | 1.4063e-09 | 6.4403e-10 | 4.3112e-11 | 112313.578
202337.203 | 9.9623e-09 | 1.2004e-08 | 3.0616e-10 | 1.3952e-08 | 1.2124e-08 | 6.3294e-10 | 1.4163e-09 | 6.4329e-10 | 4.2833e-11 | 112325.734
202349.375 | 9.9593e-09 | 1.2022e-08 | 3.0537e-10 | 1.3921e-08 | 1.206e-08 | 6.3465e-10 | 1.3883e-09 | 6.3968e-10 | 4.3213e-11 | 112337.906
202361.547 | 9.8828e-09 | 1.2051e-08 | 3.021e-10 | 1.3795e-08 | 1.2195e-08 | 6.2542e-10 | 1.4146e-09 | 6.3928e-10 | 4.254e-11 | 112350.078
202373.719 | 9.8558e-09 | 1.2081e-08 | 3.0037e-10 | 1.3765e-08 | 1.2096e-08 | 6.2639e-10 | 1.4103e-09 | 6.3676e-10 | 4.2363e-11 | 112362.25
202385.875 | 9.9163e-09 | 1.2041e-08 | 3.0481e-10 | 1.3716e-08 | 1.2181e-08 | 6.244e-10 | 1.3998e-09 | 6.3362e-10 | 4.3094e-11 | 112374.406
202398.047 | 9.7895e-09 | 1.2011e-08 | 3.0214e-10 | 1.3855e-08 | 1.2146e-08 | 6.3924e-10 | 1.4095e-09 | 6.384e-10 | 4.2766e-11 | 112386.578
202410.219 | 9.9845e-09 | 1.2032e-08 | 3.0431e-10 | 1.3837e-08 | 1.2086e-08 | 6.4076e-10 | 1.4129e-09 | 6.38e-10 | 4.3184e-11 | 112398.75
202422.375 | 9.9147e-09 | 1.2091e-08 | 3.0628e-10 | 1.383e-08 | 1.2154e-08 | 6.3351e-10 | 1.4015e-09 | 6.3867e-10 | 4.3033e-11 | 112410.906
202434.547 | 9.9422e-09 | 1.2144e-08 | 3.0267e-10 | 1.392e-08 | 1.2097e-08 | 6.321e-10 | 1.3976e-09 | 6.521e-10 | 4.2447e-11 | 112423.078
202446.719 | 9.9683e-09 | 1.2023e-08 | 3.0271e-10 | 1.3825e-08 | 1.217e-08 | 6.3511e-10 | 1.4157e-09 | 6.3988e-10 | 4.2859e-11 | 112435.25
202458.875 | 9.8027e-09 | 1.1994e-08 | 3.046e-10 | 1.3689e-08 | 1.2254e-08 | 6.362e-10 | 1.3999e-09 | 6.4233e-10 | 4.277e-11 | 112447.406
202471.047 | 9.8214e-09 | 1.2022e-08 | 3.0236e-10 | 1.3749e-08 | 1.2199e-08 | 6.4029e-10 | 1.3933e-09 | 6.4029e-10 | 4.3211e-11 | 112459.578
202483.219 | 9.8399e-09 | 1.1944e-08 | 3.0419e-10 | 1.3865e-08 | 1.211e-08 | 6.3373e-10 | 1.3925e-09 | 6.4026e-10 | 4.2383e-11 | 112471.75
202495.375 | 9.6963e-09 | 1.1974e-08 | 3.0108e-10 | 1.382e-08 | 1.2196e-08 | 6.3345e-10 | 1.4129e-09 | 6.4163e-10 | 4.2702e-11 | 112483.906
202507.547 | 9.9737e-09 | 1.2253e-08 | 3.0711e-10 | 1.394e-08 | 1.2263e-08 | 6.3792e-10 | 1.4047e-09 | 6.4429e-10 | 4.3263e-11 | 112496.078
202519.719 | 9.9236e-09 | 1.2254e-08 | 3.0761e-10 | 1.3947e-08 | 1.2198e-08 | 6.4479e-10 | 1.4248e-09 | 6.4676e-10 | 4.3166e-11 | 112508.25
202531.875 | 9.8856e-09 | 1.2065e-08 | 3.0602e-10 | 1.3767e-08 | 1.2355e-08 | 6.3726e-10 | 1.4124e-09 | 6.4305e-10 | 4.3495e-11 | 112520.406
202544.047 | 9.9061e-09 | 1.2076e-08 | 3.076e-10 | 1.388e-08 | 1.2161e-08 | 6.355e-10 | 1.4085e-09 | 6.4425e-10 | 4.3575e-11 | 112532.578
202556.219 | 9.8312e-09 | 1.2208e-08 | 3.106e-10 | 1.3919e-08 | 1.2384e-08 | 6.4141e-10 | 1.4196e-09 | 6.4418e-10 | 4.3192e-11 | 112544.75
202568.391 | 9.8996e-09 | 1.2075e-08 | 3.1125e-10 | 1.394e-08 | 1.2411e-08 | 6.3352e-10 | 1.3977e-09 | 6.3815e-10 | 4.3587e-11 | 112556.922
202580.547 | 1.0105e-08 | 1.2201e-08 | 3.0562e-10 | 1.3837e-08 | 1.2287e-08 | 6.3283e-10 | 1.4134e-09 | 6.4713e-10 | 4.2825e-11 | 112569.078
202592.719 | 9.9163e-09 | 1.2002e-08 | 3.0807e-10 | 1.3677e-08 | 1.2134e-08 | 6.3348e-10 | 1.4101e-09 | 6.4319e-10 | 4.2938e-11 | 112581.25
202604.891 | 9.8973e-09 | 1.2047e-08 | 3.07e-10 | 1.379e-08 | 1.2217e-08 | 6.3903e-10 | 1.4122e-09 | 6.4627e-10 | 4.3313e-11 | 112593.422
202617.047 | 9.9916e-09 | 1.2235e-08 | 3.0822e-10 | 1.4041e-08 | 1.2305e-08 | 6.3997e-10 | 1.418e-09 | 6.3989e-10 | 4.3587e-11 | 112605.578
202629.219 | 9.9323e-09 | 1.2196e-08 | 3.1095e-10 | 1.4119e-08 | 1.2228e-08 | 6.3726e-10 | 1.4194e-09 | 6.4562e-10 | 4.274e-11 | 112617.75
202641.391 | 1.0035e-08 | 1.2204e-08 | 3.1206e-10 | 1.3907e-08 | 1.2136e-08 | 6.6962e-10 | 1.3936e-09 | 6.4335e-10 | 4.2597e-11 | 112629.922
202653.547 | 9.8764e-09 | 1.2063e-08 | 3.1255e-10 | 1.3861e-08 | 1.2087e-08 | 6.7894e-10 | 1.3853e-09 | 6.3841e-10 | 4.2652e-11 | 112642.078
202665.719 | 9.7804e-09 | 1.1867e-08 | 3.1081e-10 | 1.3672e-08 | 1.2143e-08 | 6.8191e-10 | 1.3977e-09 | 6.4324e-10 | 4.3454e-11 | 112654.25
202677.891 | 1.0049e-08 | 1.2028e-08 | 3.1143e-10 | 1.396e-08 | 1.2115e-08 | 6.7021e-10 | 1.4071e-09 | 6.415e-10 | 4.3345e-11 | 112666.422
202690.047 | 1.0017e-08 | 1.2119e-08 | 3.0973e-10 | 1.3767e-08 | 1.223e-08 | 6.7494e-10 | 1.4048e-09 | 6.4238e-10 | 4.3023e-11 | 112678.578
202702.219 | 9.8641e-09 | 1.1998e-08 | 3.1199e-10 | 1.3855e-08 | 1.2184e-08 | 6.6679e-10 | 1.4096e-09 | 6.4787e-10 | 4.2992e-11 | 112690.75
202714.391 | 9.9021e-09 | 1.1902e-08 | 3.101e-10 | 1.3839e-08 | 1.2147e-08 | 6.753e-10 | 1.4076e-09 | 6.449e-10 | 4.366e-11 | 112702.922
202726.547 | 9.8679e-09 | 1.2034e-08 | 3.1055e-10 | 1.3792e-08 | 1.2126e-08 | 6.6992e-10 | 1.4128e-09 | 6.4027e-10 | 4.2806e-11 | 112715.078
202738.719 | 1.0015e-08 | 1.1808e-08 | 3.1037e-10 | 1.3864e-08 | 1.2152e-08 | 6.7356e-10 | 1.4012e-09 | 6.4041e-10 | 4.33e-11 | 112727.25
202750.891 | 9.8423e-09 | 1.193e-08 | 3.082e-10 | 1.3783e-08 | 1.2071e-08 | 6.7144e-10 | 1.3954e-09 | 6.4214e-10 | 4.3343e-11 | 112739.422
202763.063 | 9.7552e-09 | 1.1783e-08 | 3.0884e-10 | 1.3703e-08 | 1.2075e-08 | 6.6601e-10 | 1.403e-09 | 6.3552e-10 | 4.3073e-11 | 112751.594
202775.219 | 9.7558e-09 | 1.182e-08 | 3.0423e-10 | 1.3716e-08 | 1.2098e-08 | 6.6037e-10 | 1.3994e-09 | 6.3549e-10 | 4.3008e-11 | 112763.75
202787.391 | 9.8674e-09 | 1.2029e-08 | 3.0679e-10 | 1.3831e-08 | 1.2127e-08 | 6.7123e-10 | 1.4011e-09 | 6.4241e-10 | 4.3534e-11 | 112775.922
202799.563 | 1.0125e-08 | 1.1988e-08 | 3.107e-10 | 1.3827e-08 | 1.2037e-08 | 6.6708e-10 | 1.4076e-09 | 6.4741e-10 | 4.3461e-11 | 112788.094
202811.719 | 9.9225e-09 | 1.1949e-08 | 3.0453e-10 | 1.3827e-08 | 1.2141e-08 | 6.7009e-10 | 1.3894e-09 | 6.4026e-10 | 4.3237e-11 | 112800.25
202823.891 | 9.957e-09 | 1.1997e-08 | 3.0839e-10 | 1.3725e-08 | 1.21e-08 | 6.5904e-10 | 1.3901e-09 | 6.4184e-10 | 4.3331e-11 | 112812.422
202836.063 | 9.7508e-09 | 1.1975e-08 | 3.0552e-10 | 1.4005e-08 | 1.2094e-08 | 6.6514e-10 | 1.4072e-09 | 6.421e-10 | 4.3068e-11 | 112824.594
202848.219 | 9.9503e-09 | 1.2016e-08 | 3.0322e-10 | 1.3726e-08 | 1.2233e-08 | 6.6228e-10 | 1.4106e-09 | 6.3343e-10 | 4.2988e-11 | 112836.75
202860.391 | 1.002e-08 | 1.2014e-08 | 3.0308e-10 | 1.3655e-08 | 1.2117e-08 | 6.6784e-10 | 1.412e-09 | 6.3376e-10 | 4.3441e-11 | 112848.922
202872.563 | 9.9539e-09 | 1.2039e-08 | 3.0376e-10 | 1.3743e-08 | 1.2016e-08 | 6.5819e-10 | 1.3965e-09 | 6.4539e-10 | 4.3578e-11 | 112861.094
202884.719 | 9.8476e-09 | 1.1935e-08 | 3.0354e-10 | 1.3699e-08 | 1.2084e-08 | 6.608e-10 | 1.3937e-09 | 6.3968e-10 | 4.3517e-11 | 112873.25
202896.891 | 9.87e-09 | 1.2091e-08 | 3.0585e-10 | 1.395e-08 | 1.2246e-08 | 6.6084e-10 | 1.4041e-09 | 6.43e-10 | 4.3446e-11 | 112885.422
202909.063 | 9.8594e-09 | 1.1934e-08 | 3.0646e-10 | 1.3741e-08 | 1.203e-08 | 6.6017e-10 | 1.4034e-09 | 6.3835e-10 | 4.3141e-11 | 112897.594
202921.219 | 9.9834e-09 | 1.1904e-08 | 3.0749e-10 | 1.3679e-08 | 1.2033e-08 | 6.6216e-10 | 1.4087e-09 | 6.3035e-10 | 4.3108e-11 | 112909.75
202933.391 | 9.9941e-09 | 1.1952e-08 | 3.0041e-10 | 1.3603e-08 | 1.1982e-08 | 6.6401e-10 | 1.3909e-09 | 6.348e-10 | 4.2732e-11 | 112921.922
202945.563 | 9.7712e-09 | 1.1712e-08 | 3.054e-10 | 1.3796e-08 | 1.1966e-08 | 6.7131e-10 | 1.3968e-09 | 6.4095e-10 | 4.2917e-11 | 112934.094
202957.734 | 9.8756e-09 | 1.1799e-08 | 3.0748e-10 | 1.3742e-08 | 1.2153e-08 | 6.6615e-10 | 1.4212e-09 | 6.4684e-10 | 4.3629e-11 | 112946.265
202969.891 | 1.0089e-08 | 1.2101e-08 | 3.0787e-10 | 1.3764e-08 | 1.2087e-08 | 6.5786e-10 | 1.3967e-09 | 6.336e-10 | 4.2973e-11 | 112958.422
202982.063 | 1.0025e-08 | 1.1918e-08 | 3.0591e-10 | 1.3726e-08 | 1.2122e-08 | 6.6079e-10 | 1.4097e-09 | 6.4634e-10 | 4.3407e-11 | 112970.594
202994.234 | 9.973e-09 | 1.2102e-08 | 3.0408e-10 | 1.3648e-08 | 1.2161e-08 | 6.6183e-10 | 1.411e-09 | 6.3529e-10 | 4.3186e-11 | 112982.765
203006.391 | 9.9603e-09 | 1.1868e-08 | 3.0832e-10 | 1.3777e-08 | 1.215e-08 | 6.5994e-10 | 1.398e-09 | 6.4394e-10 | 4.2605e-11 | 112994.922
203018.563 | 9.938e-09 | 1.1902e-08 | 3.0695e-10 | 1.379e-08 | 1.1988e-08 | 6.5665e-10 | 1.3844e-09 | 6.3649e-10 | 4.3177e-11 | 113007.094
203030.734 | 9.8594e-09 | 1.204e-08 | 3.0762e-10 | 1.3999e-08 | 1.2012e-08 | 6.5804e-10 | 1.4023e-09 | 6.44e-10 | 4.3425e-11 | 113019.265
203042.891 | 9.9263e-09 | 1.2096e-08 | 3.1013e-10 | 1.388e-08 | 1.222e-08 | 6.6323e-10 | 1.4106e-09 | 6.3265e-10 | 4.345e-11 | 113031.422
203055.063 | 1.0107e-08 | 1.219e-08 | 3.0785e-10 | 1.3884e-08 | 1.2256e-08 | 6.672e-10 | 1.4296e-09 | 6.4172e-10 | 4.3736e-11 | 113043.594
203067.234 | 9.9959e-09 | 1.2056e-08 | 3.1146e-10 | 1.3787e-08 | 1.2239e-08 | 6.6754e-10 | 1.4102e-09 | 6.4089e-10 | 4.3766e-11 | 113055.765
203079.391 | 9.9296e-09 | 1.2079e-08 | 3.098e-10 | 1.3949e-08 | 1.2184e-08 | 6.6722e-10 | 1.4051e-09 | 6.4557e-10 | 4.3262e-11 | 113067.922
203091.563 | 1.0152e-08 | 1.1884e-08 | 3.0908e-10 | 1.3811e-08 | 1.2085e-08 | 6.5525e-10 | 1.3986e-09 | 6.4154e-10 | 4.2963e-11 | 113080.094
203103.734 | 9.875e-09 | 1.1983e-08 | 3.0719e-10 | 1.3925e-08 | 1.2089e-08 | 6.5519e-10 | 1.4099e-09 | 6.3732e-10 | 4.2877e-11 | 113092.265
203115.891 | 9.9127e-09 | 1.1916e-08 | 3.0113e-10 | 1.3689e-08 | 1.2159e-08 | 6.5286e-10 | 1.4013e-09 | 6.3968e-10 | 4.2765e-11 | 113104.422
203128.063 | 9.8158e-09 | 1.1939e-08 | 3.0488e-10 | 1.378e-08 | 1.2095e-08 | 6.5296e-10 | 1.3851e-09 | 6.4211e-10 | 4.2464e-11 | 113116.594
203140.234 | 9.8432e-09 | 1.198e-08 | 3.0297e-10 | 1.3822e-08 | 1.1997e-08 | 6.5662e-10 | 1.4107e-09 | 6.3498e-10 | 4.2293e-11 | 113128.765
203152.406 | 9.8497e-09 | 1.1867e-08 | 3.0319e-10 | 1.3831e-08 | 1.2008e-08 | 6.5975e-10 | 1.3939e-09 | 6.3168e-10 | 4.2131e-11 | 113140.937
203164.563 | 9.755e-09 | 1.1774e-08 | 3.0148e-10 | 1.3702e-08 | 1.2105e-08 | 6.6748e-10 | 1.3794e-09 | 6.3415e-10 | 4.3137e-11 | 113153.094
203176.734 | 9.7145e-09 | 1.1769e-08 | 3.0001e-10 | 1.3675e-08 | 1.2002e-08 | 6.5624e-10 | 1.3866e-09 | 6.3313e-10 | 4.2973e-11 | 113165.265
203188.906 | 1.0101e-08 | 1.1963e-08 | 3.021e-10 | 1.3782e-08 | 1.2142e-08 | 6.5884e-10 | 1.4247e-09 | 6.4501e-10 | 4.3658e-11 | 113177.437
203201.063 | 9.9595e-09 | 1.203e-08 | 3.0595e-10 | 1.3704e-08 | 1.213e-08 | 6.5815e-10 | 1.3899e-09 | 6.4952e-10 | 4.2863e-11 | 113189.594
203213.234 | 9.9286e-09 | 1.1996e-08 | 3.0704e-10 | 1.3904e-08 | 1.2094e-08 | 6.5886e-10 | 1.4108e-09 | 6.5049e-10 | 4.3304e-11 | 113201.765
203225.406 | 9.8654e-09 | 1.1936e-08 | 3.0603e-10 | 1.3738e-08 | 1.2164e-08 | 6.6292e-10 | 1.4005e-09 | 6.4327e-10 | 4.2664e-11 | 113213.937
203237.563 | 9.8162e-09 | 1.1979e-08 | 3.0567e-10 | 1.3818e-08 | 1.2051e-08 | 6.5376e-10 | 1.4056e-09 | 6.3785e-10 | 4.2512e-11 | 113226.094
203249.734 | 9.7363e-09 | 1.1921e-08 | 3.0317e-10 | 1.3828e-08 | 1.2065e-08 | 6.5587e-10 | 1.4024e-09 | 6.3339e-10 | 4.224e-11 | 113238.265
203261.906 | 9.7717e-09 | 1.1955e-08 | 3.039e-10 | 1.3523e-08 | 1.1935e-08 | 6.4954e-10 | 1.3898e-09 | 6.4753e-10 | 4.2674e-11 | 113250.437
203274.063 | 9.9907e-09 | 1.2029e-08 | 3.0647e-10 | 1.3825e-08 | 1.2078e-08 | 6.6226e-10 | 1.4031e-09 | 6.4286e-10 | 4.3115e-11 | 113262.594
203286.234 | 9.9173e-09 | 1.203e-08 | 3.0743e-10 | 1.3822e-08 | 1.2177e-08 | 6.5943e-10 | 1.3998e-09 | 6.3814e-10 | 4.2822e-11 | 113274.765
203298.406 | 9.8954e-09 | 1.2007e-08 | 3.0835e-10 | 1.4042e-08 | 1.22e-08 | 6.5969e-10 | 1.4019e-09 | 6.3528e-10 | 4.2761e-11 | 113286.937
203310.563 | 1.0011e-08 | 1.1807e-08 | 3.0147e-10 | 1.3764e-08 | 1.2109e-08 | 6.6119e-10 | 1.4023e-09 | 6.275e-10 | 4.2745e-11 | 113299.094
203322.734 | 9.7966e-09 | 1.187e-08 | 3.0323e-10 | 1.3793e-08 | 1.2066e-08 | 6.5736e-10 | 1.387e-09 | 6.2898e-10 | 4.2583e-11 | 113311.265
203334.906 | 9.6482e-09 | 1.194e-08 | 3.0492e-10 | 1.3789e-08 | 1.1916e-08 | 6.5123e-10 | 1.3979e-09 | 6.3616e-10 | 4.2169e-11 | 113323.437
203347.078 | 9.7073e-09 | 1.1735e-08 | 3.0136e-10 | 1.3523e-08 | 1.1915e-08 | 6.5428e-10 | 1.3929e-09 | 6.3638e-10 | 4.2389e-11 | 113335.609
203359.234 | 9.9671e-09 | 1.1979e-08 | 3.0368e-10 | 1.3807e-08 | 1.2024e-08 | 6.5749e-10 | 1.4135e-09 | 6.4717e-10 | 4.239e-11 | 113347.765
203371.406 | 9.8835e-09 | 1.2017e-08 | 3.0397e-10 | 1.3794e-08 | 1.2055e-08 | 6.5748e-10 | 1.4033e-09 | 6.45e-10 | 4.2841e-11 | 113359.937
203383.578 | 9.8938e-09 | 1.2039e-08 | 3.0172e-10 | 1.3826e-08 | 1.2151e-08 | 6.5287e-10 | 1.3937e-09 | 6.3559e-10 | 4.2822e-11 | 113372.109
203395.734 | 9.8191e-09 | 1.1981e-08 | 3.0388e-10 | 1.3754e-08 | 1.1862e-08 | 6.4021e-10 | 1.4053e-09 | 6.3499e-10 | 4.2641e-11 | 113384.265
203407.906 | 9.8232e-09 | 1.1998e-08 | 2.9916e-10 | 1.3686e-08 | 1.2067e-08 | 6.5269e-10 | 1.4095e-09 | 6.4124e-10 | 4.3023e-11 | 113396.437
203420.078 | 9.9464e-09 | 1.2107e-08 | 3.0461e-10 | 1.3835e-08 | 1.2014e-08 | 6.6279e-10 | 1.4056e-09 | 6.36e-10 | 4.284e-11 | 113408.609
203432.234 | 9.9264e-09 | 1.1853e-08 | 3.0482e-10 | 1.3694e-08 | 1.209e-08 | 6.5341e-10 | 1.3859e-09 | 6.3578e-10 | 4.3227e-11 | 113420.765
203444.406 | 9.7501e-09 | 1.208e-08 | 3.0489e-10 | 1.3768e-08 | 1.2088e-08 | 6.5463e-10 | 1.3942e-09 | 6.3952e-10 | 4.2895e-11 | 113432.937
203456.578 | 9.8172e-09 | 1.1984e-08 | 3.097e-10 | 1.4052e-08 | 1.2e-08 | 6.5459e-10 | 1.4057e-09 | 6.3749e-10 | 4.2963e-11 | 113445.109
203468.734 | 9.8448e-09 | 1.1999e-08 | 3.058e-10 | 1.3655e-08 | 1.2068e-08 | 6.5162e-10 | 1.4087e-09 | 6.3364e-10 | 4.272e-11 | 113457.265
203480.906 | 9.849e-09 | 1.1847e-08 | 3.0093e-10 | 1.3631e-08 | 1.2049e-08 | 6.4631e-10 | 1.4011e-09 | 6.3469e-10 | 4.2093e-11 | 113469.437
203493.078 | 9.7416e-09 | 1.1803e-08 | 3e-10 | 1.3683e-08 | 1.2047e-08 | 6.4517e-10 | 1.393e-09 | 6.3272e-10 | 4.2076e-11 | 113481.609
203505.234 | 9.5691e-09 | 1.182e-08 | 3.0238e-10 | 1.3773e-08 | 1.198e-08 | 6.4908e-10 | 1.402e-09 | 6.3173e-10 | 4.2464e-11 | 113493.765
203517.406 | 9.8777e-09 | 1.1996e-08 | 3.0344e-10 | 1.3767e-08 | 1.1936e-08 | 6.5199e-10 | 1.4083e-09 | 6.4406e-10 | 4.27e-11 | 113505.937
203529.578 | 9.9011e-09 | 1.2094e-08 | 3.0222e-10 | 1.3831e-08 | 1.2144e-08 | 6.5878e-10 | 1.4004e-09 | 6.3782e-10 | 4.3159e-11 | 113518.109
203541.75 | 9.8594e-09 | 1.2049e-08 | 3.0373e-10 | 1.3698e-08 | 1.1987e-08 | 6.6467e-10 | 1.4133e-09 | 6.4218e-10 | 4.3469e-11 | 113530.281
203553.906 | 9.9376e-09 | 1.1945e-08 | 3.0914e-10 | 1.3987e-08 | 1.2073e-08 | 6.637e-10 | 1.4007e-09 | 6.4514e-10 | 4.3906e-11 | 113542.437
203566.078 | 1.004e-08 | 1.2157e-08 | 3.092e-10 | 1.4033e-08 | 1.2262e-08 | 6.6347e-10 | 1.404e-09 | 6.4727e-10 | 4.3748e-11 | 113554.609
203578.25 | 1.0136e-08 | 1.208e-08 | 3.0972e-10 | 1.4157e-08 | 1.2203e-08 | 6.6605e-10 | 1.4231e-09 | 6.4717e-10 | 4.3434e-11 | 113566.781
203590.406 | 9.846e-09 | 1.2141e-08 | 3.1114e-10 | 1.4015e-08 | 1.2194e-08 | 6.654e-10 | 1.4036e-09 | 6.3455e-10 | 4.3223e-11 | 113578.937
203602.578 | 1.0135e-08 | 1.2147e-08 | 3.0526e-10 | 1.3933e-08 | 1.2255e-08 | 6.6074e-10 | 1.3912e-09 | 6.435e-10 | 4.3502e-11 | 113591.109
203614.75 | 9.9624e-09 | 1.2112e-08 | 3.0529e-10 | 1.3838e-08 | 1.2163e-08 | 6.5802e-10 | 1.4012e-09 | 6.3961e-10 | 4.3125e-11 | 113603.281
203626.906 | 9.8223e-09 | 1.2064e-08 | 3.0523e-10 | 1.3712e-08 | 1.2065e-08 | 6.5545e-10 | 1.3958e-09 | 6.3454e-10 | 4.2721e-11 | 113615.437
203639.078 | 9.8836e-09 | 1.2005e-08 | 3.0528e-10 | 1.3666e-08 | 1.1998e-08 | 6.5558e-10 | 1.3839e-09 | 6.3791e-10 | 4.2907e-11 | 113627.609
203651.25 | 9.923e-09 | 1.199e-08 | 3.0635e-10 | 1.3757e-08 | 1.2066e-08 | 6.5607e-10 | 1.3876e-09 | 6.382e-10 | 4.3104e-11 | 113639.781
203663.406 | 9.994e-09 | 1.1941e-08 | 3.0237e-10 | 1.3796e-08 | 1.2091e-08 | 6.6174e-10 | 1.4027e-09 | 6.3732e-10 | 4.2835e-11 | 113651.937
203675.578 | 9.8232e-09 | 1.2127e-08 | 3.0131e-10 | 1.3815e-08 | 1.2067e-08 | 6.5284e-10 | 1.3763e-09 | 6.3672e-10 | 4.2776e-11 | 113664.109
203687.75 | 1.0006e-08 | 1.1827e-08 | 3.0269e-10 | 1.3727e-08 | 1.1975e-08 | 6.5556e-10 | 1.3809e-09 | 6.3433e-10 | 4.2757e-11 | 113676.281
203699.906 | 9.7731e-09 | 1.1821e-08 | 2.994e-10 | 1.3719e-08 | 1.2054e-08 | 6.4991e-10 | 1.3966e-09 | 6.3247e-10 | 4.2949e-11 | 113688.437
203712.078 | 1.0142e-08 | 1.207e-08 | 3.0888e-10 | 1.374e-08 | 1.2072e-08 | 6.5945e-10 | 1.4114e-09 | 6.4321e-10 | 4.2832e-11 | 113700.609
203724.25 | 9.9723e-09 | 1.2044e-08 | 3.091e-10 | 1.3798e-08 | 1.2127e-08 | 6.6007e-10 | 1.3897e-09 | 6.3797e-10 | 4.3144e-11 | 113712.781
203736.422 | 9.9136e-09 | 1.2069e-08 | 3.095e-10 | 1.3869e-08 | 1.2008e-08 | 6.5799e-10 | 1.4229e-09 | 6.4361e-10 | 4.3665e-11 | 113724.953
203748.578 | 1.0014e-08 | 1.2039e-08 | 3.114e-10 | 1.3943e-08 | 1.2233e-08 | 6.5376e-10 | 1.4002e-09 | 6.4426e-10 | 4.2909e-11 | 113737.109
203760.75 | 9.9004e-09 | 1.2009e-08 | 3.0887e-10 | 1.3853e-08 | 1.2079e-08 | 6.6048e-10 | 1.4251e-09 | 6.4247e-10 | 4.2942e-11 | 113749.281
203772.922 | 9.8552e-09 | 1.2012e-08 | 3.0802e-10 | 1.3723e-08 | 1.2064e-08 | 6.5916e-10 | 1.4073e-09 | 6.4312e-10 | 4.3358e-11 | 113761.453
203785.078 | 9.8701e-09 | 1.2052e-08 | 3.0391e-10 | 1.3896e-08 | 1.212e-08 | 6.5367e-10 | 1.4026e-09 | 6.3557e-10 | 4.3197e-11 | 113773.609
203797.25 | 1.018e-08 | 1.1963e-08 | 3.0523e-10 | 1.3908e-08 | 1.213e-08 | 6.537e-10 | 1.3892e-09 | 6.4422e-10 | 4.3118e-11 | 113785.781
203809.422 | 9.975e-09 | 1.2102e-08 | 3.0589e-10 | 1.3762e-08 | 1.2251e-08 | 6.5878e-10 | 1.4024e-09 | 6.4609e-10 | 4.3415e-11 | 113797.953
203821.578 | 9.8986e-09 | 1.2088e-08 | 3.0581e-10 | 1.3745e-08 | 1.2071e-08 | 6.5493e-10 | 1.4058e-09 | 6.4507e-10 | 4.3424e-11 | 113810.109
203833.75 | 9.9345e-09 | 1.2095e-08 | 3.0682e-10 | 1.3728e-08 | 1.2185e-08 | 6.5799e-10 | 1.4078e-09 | 6.4231e-10 | 4.3146e-11 | 113822.281
203845.922 | 9.7456e-09 | 1.2075e-08 | 3.0444e-10 | 1.3885e-08 | 1.2083e-08 | 6.5605e-10 | 1.391e-09 | 6.4485e-10 | 4.2718e-11 | 113834.453
203858.078 | 9.8797e-09 | 1.2036e-08 | 3.0305e-10 | 1.3833e-08 | 1.2111e-08 | 6.4807e-10 | 1.3911e-09 | 6.3687e-10 | 4.2945e-11 | 113846.609
203870.25 | 1.0266e-08 | 1.2077e-08 | 3.0742e-10 | 1.385e-08 | 1.2026e-08 | 6.5546e-10 | 1.3922e-09 | 6.3985e-10 | 4.3163e-11 | 113858.781
203882.422 | 9.8931e-09 | 1.2129e-08 | 3.0937e-10 | 1.3701e-08 | 1.2193e-08 | 6.6371e-10 | 1.3991e-09 | 6.4146e-10 | 4.3064e-11 | 113870.953
203894.594 | 9.8893e-09 | 1.2029e-08 | 3.0996e-10 | 1.3982e-08 | 1.2185e-08 | 6.5721e-10 | 1.4024e-09 | 6.4031e-10 | 4.264e-11 | 113883.125
203906.75 | 9.8168e-09 | 1.2042e-08 | 3.0735e-10 | 1.3931e-08 | 1.215e-08 | 6.5272e-10 | 1.408e-09 | 6.3316e-10 | 4.3197e-11 | 113895.281
203918.922 | 9.8262e-09 | 1.1823e-08 | 3.05e-10 | 1.3661e-08 | 1.2213e-08 | 6.5598e-10 | 1.412e-09 | 6.4728e-10 | 4.2838e-11 | 113907.453
203931.094 | 9.8544e-09 | 1.2016e-08 | 3.0113e-10 | 1.3869e-08 | 1.2191e-08 | 6.6332e-10 | 1.4086e-09 | 6.4398e-10 | 4.3358e-11 | 113919.625
203943.25 | 9.753e-09 | 1.185e-08 | 3.0541e-10 | 1.3938e-08 | 1.2169e-08 | 6.5746e-10 | 1.4101e-09 | 6.3883e-10 | 4.3182e-11 | 113931.781
203955.422 | 9.9315e-09 | 1.1854e-08 | 3.0542e-10 | 1.3878e-08 | 1.2094e-08 | 6.6188e-10 | 1.4002e-09 | 6.3757e-10 | 4.3644e-11 | 113943.953
203967.594 | 9.8801e-09 | 1.203e-08 | 3.0598e-10 | 1.3991e-08 | 1.2232e-08 | 6.6406e-10 | 1.4106e-09 | 6.4256e-10 | 4.3462e-11 | 113956.125
203979.75 | 9.9961e-09 | 1.1936e-08 | 3.065e-10 | 1.393e-08 | 1.2121e-08 | 6.6142e-10 | 1.4007e-09 | 6.4424e-10 | 4.3377e-11 | 113968.281
203991.922 | 9.8951e-09 | 1.1976e-08 | 3.0985e-10 | 1.3868e-08 | 1.208e-08 | 6.5942e-10 | 1.4106e-09 | 6.3881e-10 | 4.3243e-11 | 113980.453
204004.094 | 1.0016e-08 | 1.2129e-08 | 3.0785e-10 | 1.3854e-08 | 1.2043e-08 | 6.5383e-10 | 1.4126e-09 | 6.4506e-10 | 4.3563e-11 | 113992.625
204016.25 | 9.9123e-09 | 1.2133e-08 | 3.1016e-10 | 1.3904e-08 | 1.226e-08 | 6.5395e-10 | 1.4207e-09 | 6.4257e-10 | 4.3142e-11 | 114004.781
204028.422 | 9.8387e-09 | 1.209e-08 | 3.0887e-10 | 1.3989e-08 | 1.2335e-08 | 6.5871e-10 | 1.4139e-09 | 6.4405e-10 | 4.3361e-11 | 114016.953
204040.594 | 9.9628e-09 | 1.1876e-08 | 3.0197e-10 | 1.386e-08 | 1.2062e-08 | 6.4988e-10 | 1.4176e-09 | 6.3611e-10 | 4.2604e-11 | 114029.125
204052.75 | 9.8459e-09 | 1.191e-08 | 3.0114e-10 | 1.3752e-08 | 1.2007e-08 | 6.489e-10 | 1.3753e-09 | 6.3713e-10 | 4.2857e-11 | 114041.281
204064.922 | 9.9357e-09 | 1.2011e-08 | 3.0262e-10 | 1.3736e-08 | 1.2001e-08 | 6.4776e-10 | 1.3955e-09 | 6.3378e-10 | 4.2848e-11 | 114053.453
204077.094 | 9.6614e-09 | 1.1853e-08 | 3.016e-10 | 1.3832e-08 | 1.1965e-08 | 6.4819e-10 | 1.3859e-09 | 6.3498e-10 | 4.265e-11 | 114065.625
204089.266 | 9.8967e-09 | 1.1759e-08 | 3.0177e-10 | 1.3732e-08 | 1.2198e-08 | 6.557e-10 | 1.3995e-09 | 6.295e-10 | 4.3353e-11 | 114077.797
204101.422 | 9.8887e-09 | 1.1709e-08 | 3.0128e-10 | 1.3727e-08 | 1.2111e-08 | 6.4938e-10 | 1.3937e-09 | 6.3398e-10 | 4.258e-11 | 114089.953
204113.594 | 9.7993e-09 | 1.1864e-08 | 3.0056e-10 | 1.3749e-08 | 1.216e-08 | 6.494e-10 | 1.3791e-09 | 6.3681e-10 | 4.2731e-11 | 114102.125
204125.766 | 9.8915e-09 | 1.1715e-08 | 3.051e-10 | 1.3705e-08 | 1.2167e-08 | 6.4588e-10 | 1.4003e-09 | 6.3323e-10 | 4.2332e-11 | 114114.297
204137.922 | 9.8408e-09 | 1.1764e-08 | 3.0698e-10 | 1.3963e-08 | 1.2142e-08 | 6.552e-10 | 1.3997e-09 | 6.3751e-10 | 4.2817e-11 | 114126.453
204150.094 | 9.8031e-09 | 1.1633e-08 | 3.0139e-10 | 1.384e-08 | 1.1889e-08 | 6.5074e-10 | 1.3929e-09 | 6.3081e-10 | 4.2774e-11 | 114138.625
204162.266 | 9.5947e-09 | 1.162e-08 | 3.0019e-10 | 1.3832e-08 | 1.2135e-08 | 6.5301e-10 | 1.4013e-09 | 6.3587e-10 | 4.3288e-11 | 114150.797
204174.422 | 9.8553e-09 | 1.1865e-08 | 3.0277e-10 | 1.4007e-08 | 1.2016e-08 | 6.5097e-10 | 1.3856e-09 | 6.3467e-10 | 4.2768e-11 | 114162.953
204186.594 | 9.7114e-09 | 1.1721e-08 | 2.9997e-10 | 1.3898e-08 | 1.2013e-08 | 6.3945e-10 | 1.3775e-09 | 6.3432e-10 | 4.2687e-11 | 114175.125
204198.766 | 9.7672e-09 | 1.1719e-08 | 3.0422e-10 | 1.3652e-08 | 1.1994e-08 | 6.3983e-10 | 1.3927e-09 | 6.2684e-10 | 4.2972e-11 | 114187.297
204210.922 | 9.8313e-09 | 1.1757e-08 | 3.0227e-10 | 1.3798e-08 | 1.2054e-08 | 6.3817e-10 | 1.3989e-09 | 6.3565e-10 | 4.2152e-11 | 114199.453
204223.094 | 9.7602e-09 | 1.1706e-08 | 3.0097e-10 | 1.3724e-08 | 1.1897e-08 | 6.4033e-10 | 1.3894e-09 | 6.3709e-10 | 4.3843e-11 | 114211.625
204235.266 | 9.5839e-09 | 1.1689e-08 | 3.0499e-10 | 1.3776e-08 | 1.1903e-08 | 6.4036e-10 | 1.4016e-09 | 6.3746e-10 | 4.24e-11 | 114223.797
204247.422 | 9.8429e-09 | 1.1874e-08 | 3.0291e-10 | 1.3741e-08 | 1.2058e-08 | 6.4255e-10 | 1.3905e-09 | 6.3303e-10 | 4.2782e-11 | 114235.953
204259.594 | 9.8367e-09 | 1.159e-08 | 3.0461e-10 | 1.3756e-08 | 1.2078e-08 | 6.4421e-10 | 1.3878e-09 | 6.3688e-10 | 4.2192e-11 | 114248.125
204271.766 | 9.7889e-09 | 1.1848e-08 | 3.0631e-10 | 1.3768e-08 | 1.1999e-08 | 6.4646e-10 | 1.3992e-09 | 6.3261e-10 | 4.2505e-11 | 114260.297
204283.938 | 9.7618e-09 | 1.1725e-08 | 3.0347e-10 | 1.3881e-08 | 1.2011e-08 | 6.4481e-10 | 1.3935e-09 | 6.3738e-10 | 4.2032e-11 | 114272.469
204296.094 | 9.7883e-09 | 1.164e-08 | 3.0365e-10 | 1.3846e-08 | 1.2079e-08 | 6.5602e-10 | 1.4171e-09 | 6.3805e-10 | 4.3161e-11 | 114284.625
204308.266 | 9.6654e-09 | 1.1854e-08 | 3.0419e-10 | 1.3949e-08 | 1.2082e-08 | 6.5045e-10 | 1.3947e-09 | 6.3664e-10 | 4.354e-11 | 114296.797
204320.438 | 9.8505e-09 | 1.1914e-08 | 3.0283e-10 | 1.3766e-08 | 1.217e-08 | 6.4424e-10 | 1.396e-09 | 6.3658e-10 | 4.2893e-11 | 114308.969
204332.594 | 9.7346e-09 | 1.1751e-08 | 3.036e-10 | 1.3708e-08 | 1.2033e-08 | 6.4731e-10 | 1.4113e-09 | 6.3656e-10 | 4.2943e-11 | 114321.125
204344.766 | 1.0092e-08 | 1.1705e-08 | 3.0419e-10 | 1.3778e-08 | 1.197e-08 | 6.4833e-10 | 1.3834e-09 | 6.3487e-10 | 4.2249e-11 | 114333.297
204356.938 | 9.9856e-09 | 1.1685e-08 | 3.0164e-10 | 1.363e-08 | 1.1831e-08 | 6.4729e-10 | 1.3921e-09 | 6.3776e-10 | 4.26e-11 | 114345.469
204369.094 | 9.8848e-09 | 1.1688e-08 | 2.9733e-10 | 1.3645e-08 | 1.2008e-08 | 6.4149e-10 | 1.3959e-09 | 6.2816e-10 | 4.3225e-11 | 114357.625
204381.266 | 9.8407e-09 | 1.1902e-08 | 3.0257e-10 | 1.377e-08 | 1.1992e-08 | 6.4131e-10 | 1.3845e-09 | 6.3879e-10 | 4.2797e-11 | 114369.797
204393.438 | 9.8542e-09 | 1.1601e-08 | 3.0203e-10 | 1.3633e-08 | 1.2023e-08 | 6.3787e-10 | 1.3942e-09 | 6.3512e-10 | 4.2339e-11 | 114381.969
204405.594 | 9.8291e-09 | 1.1634e-08 | 3.0345e-10 | 1.3634e-08 | 1.1877e-08 | 6.4362e-10 | 1.3999e-09 | 6.3022e-10 | 4.285e-11 | 114394.125
204417.766 | 9.6771e-09 | 1.1659e-08 | 2.9821e-10 | 1.379e-08 | 1.2022e-08 | 6.3843e-10 | 1.3859e-09 | 6.2824e-10 | 4.2478e-11 | 114406.297
204429.938 | 9.8895e-09 | 1.1612e-08 | 3.0028e-10 | 1.3602e-08 | 1.1867e-08 | 6.4193e-10 | 1.3901e-09 | 6.3652e-10 | 4.2502e-11 | 114418.469
204442.094 | 9.7765e-09 | 1.1539e-08 | 3.0103e-10 | 1.3783e-08 | 1.1917e-08 | 6.3556e-10 | 1.3863e-09 | 6.2403e-10 | 4.2907e-11 | 114430.625
204454.266 | 9.7198e-09 | 1.1532e-08 | 3.0122e-10 | 1.3639e-08 | 1.202e-08 | 6.4013e-10 | 1.3759e-09 | 6.3249e-10 | 4.2191e-11 | 114442.797
204466.438 | 9.8815e-09 | 1.1483e-08 | 2.9664e-10 | 1.3572e-08 | 1.182e-08 | 6.2566e-10 | 1.3825e-09 | 6.2255e-10 | 4.1749e-11 | 114454.969
204478.609 | 9.668e-09 | 1.169e-08 | 2.9615e-10 | 1.359e-08 | 1.1801e-08 | 6.3553e-10 | 1.374e-09 | 6.2578e-10 | 4.1666e-11 | 114467.14
204490.766 | 9.7466e-09 | 1.1489e-08 | 2.9835e-10 | 1.3567e-08 | 1.1791e-08 | 6.3247e-10 | 1.384e-09 | 6.3315e-10 | 4.1692e-11 | 114479.297
204502.938 | 9.6811e-09 | 1.1509e-08 | 2.9892e-10 | 1.363e-08 | 1.1885e-08 | 6.3673e-10 | 1.388e-09 | 6.2949e-10 | 4.2516e-11 | 114491.469
204515.109 | 9.7026e-09 | 1.1561e-08 | 2.9806e-10 | 1.3603e-08 | 1.2072e-08 | 6.333e-10 | 1.3771e-09 | 6.296e-10 | 4.2141e-11 | 114503.64
204527.266 | 9.6456e-09 | 1.1714e-08 | 3.0018e-10 | 1.3701e-08 | 1.1768e-08 | 6.3135e-10 | 1.3811e-09 | 6.2304e-10 | 4.2403e-11 | 114515.797
204539.438 | 9.8024e-09 | 1.1645e-08 | 2.9666e-10 | 1.3531e-08 | 1.1782e-08 | 6.3439e-10 | 1.3753e-09 | 6.2663e-10 | 4.1895e-11 | 114527.969
204551.609 | 9.6819e-09 | 1.1489e-08 | 2.9772e-10 | 1.3598e-08 | 1.185e-08 | 6.3172e-10 | 1.3942e-09 | 6.2902e-10 | 4.2091e-11 | 114540.14
204563.766 | 9.7373e-09 | 1.1363e-08 | 2.9886e-10 | 1.3745e-08 | 1.1992e-08 | 6.3266e-10 | 1.367e-09 | 6.2424e-10 | 4.1968e-11 | 114552.297
204575.938 | 9.8235e-09 | 1.1578e-08 | 2.9785e-10 | 1.3668e-08 | 1.1884e-08 | 6.2852e-10 | 1.3745e-09 | 6.3619e-10 | 4.136e-11 | 114564.469
204588.109 | 9.8041e-09 | 1.1733e-08 | 2.9951e-10 | 1.371e-08 | 1.1848e-08 | 6.3204e-10 | 1.3763e-09 | 6.3101e-10 | 4.1751e-11 | 114576.64
204600.266 | 9.7278e-09 | 1.1567e-08 | 2.9618e-10 | 1.3669e-08 | 1.2067e-08 | 6.3509e-10 | 1.3824e-09 | 6.3132e-10 | 4.1874e-11 | 114588.797
204612.438 | 9.7594e-09 | 1.1675e-08 | 3.0053e-10 | 1.3767e-08 | 1.1922e-08 | 6.3685e-10 | 1.3938e-09 | 6.2875e-10 | 4.2778e-11 | 114600.969
204624.609 | 9.8074e-09 | 1.1676e-08 | 3.0444e-10 | 1.3684e-08 | 1.1883e-08 | 6.302e-10 | 1.3755e-09 | 6.3162e-10 | 4.2382e-11 | 114613.14
204636.766 | 9.687e-09 | 1.1672e-08 | 3.0327e-10 | 1.3795e-08 | 1.2066e-08 | 6.3159e-10 | 1.3946e-09 | 6.2807e-10 | 4.2172e-11 | 114625.297
204648.938 | 9.8286e-09 | 1.1578e-08 | 3.0055e-10 | 1.3747e-08 | 1.2094e-08 | 6.3938e-10 | 1.374e-09 | 6.2689e-10 | 4.2483e-11 | 114637.469
204661.109 | 9.7533e-09 | 1.1551e-08 | 3.012e-10 | 1.3822e-08 | 1.1779e-08 | 6.3521e-10 | 1.3836e-09 | 6.3246e-10 | 4.2354e-11 | 114649.64
204673.281 | 9.6122e-09 | 1.161e-08 | 2.9849e-10 | 1.3615e-08 | 1.1871e-08 | 6.3543e-10 | 1.3799e-09 | 6.3118e-10 | 4.1854e-11 | 114661.812
204685.438 | 9.7117e-09 | 1.1609e-08 | 2.9412e-10 | 1.3547e-08 | 1.1845e-08 | 6.3832e-10 | 1.3816e-09 | 6.3006e-10 | 4.188e-11 | 114673.969
204697.609 | 9.6338e-09 | 1.1568e-08 | 2.9632e-10 | 1.357e-08 | 1.1847e-08 | 6.2502e-10 | 1.3745e-09 | 6.2628e-10 | 4.2512e-11 | 114686.14
204709.781 | 9.81e-09 | 1.172e-08 | 2.9663e-10 | 1.3564e-08 | 1.1926e-08 | 6.3796e-10 | 1.3846e-09 | 6.3067e-10 | 4.1703e-11 | 114698.312
204721.938 | 9.707e-09 | 1.1684e-08 | 3.0105e-10 | 1.3702e-08 | 1.1892e-08 | 6.3454e-10 | 1.3909e-09 | 6.3661e-10 | 4.2357e-11 | 114710.469
204734.109 | 1.0041e-08 | 1.1679e-08 | 3.0135e-10 | 1.3589e-08 | 1.1877e-08 | 6.4385e-10 | 1.3926e-09 | 6.357e-10 | 4.2277e-11 | 114722.64
204746.281 | 9.8288e-09 | 1.1749e-08 | 3.0289e-10 | 1.3623e-08 | 1.2027e-08 | 6.3745e-10 | 1.3989e-09 | 6.3245e-10 | 4.2606e-11 | 114734.812
204758.438 | 9.9348e-09 | 1.1766e-08 | 3.0438e-10 | 1.3775e-08 | 1.1996e-08 | 6.3907e-10 | 1.4006e-09 | 6.4017e-10 | 4.2777e-11 | 114746.969
204770.609 | 9.8265e-09 | 1.1714e-08 | 3.0225e-10 | 1.384e-08 | 1.1876e-08 | 6.3442e-10 | 1.3763e-09 | 6.3505e-10 | 4.2144e-11 | 114759.14
204782.781 | 9.643e-09 | 1.1846e-08 | 2.9905e-10 | 1.3683e-08 | 1.1931e-08 | 6.3336e-10 | 1.3797e-09 | 6.2969e-10 | 4.2322e-11 | 114771.312
204794.938 | 9.7891e-09 | 1.1715e-08 | 3.0072e-10 | 1.3774e-08 | 1.1839e-08 | 6.3484e-10 | 1.3803e-09 | 6.2965e-10 | 4.2124e-11 | 114783.469
204807.109 | 9.6831e-09 | 1.1661e-08 | 2.9969e-10 | 1.3596e-08 | 1.1805e-08 | 6.3207e-10 | 1.3797e-09 | 6.2907e-10 | 4.2055e-11 | 114795.64
204819.281 | 9.7959e-09 | 1.1791e-08 | 3.008e-10 | 1.3649e-08 | 1.1967e-08 | 6.3236e-10 | 1.3816e-09 | 6.2884e-10 | 4.2415e-11 | 114807.812
204831.438 | 9.636e-09 | 1.1685e-08 | 2.9766e-10 | 1.3775e-08 | 1.1788e-08 | 6.3597e-10 | 1.3691e-09 | 6.224e-10 | 4.2211e-11 | 114819.969
204843.609 | 9.7942e-09 | 1.1782e-08 | 3.0265e-10 | 1.3699e-08 | 1.2008e-08 | 6.3351e-10 | 1.3865e-09 | 6.3062e-10 | 4.1875e-11 | 114832.14
204855.781 | 9.7637e-09 | 1.1696e-08 | 3.0073e-10 | 1.3456e-08 | 1.2055e-08 | 6.2899e-10 | 1.3838e-09 | 6.3467e-10 | 4.2185e-11 | 114844.312
204867.953 | 9.7257e-09 | 1.1754e-08 | 2.9867e-10 | 1.3618e-08 | 1.1925e-08 | 6.2839e-10 | 1.3834e-09 | 6.2937e-10 | 4.2072e-11 | 114856.484
204880.109 | 9.6764e-09 | 1.1758e-08 | 2.9977e-10 | 1.3524e-08 | 1.1776e-08 | 6.3634e-10 | 1.3639e-09 | 6.3421e-10 | 4.2455e-11 | 114868.64
204892.281 | 9.7124e-09 | 1.162e-08 | 2.9966e-10 | 1.3619e-08 | 1.1858e-08 | 6.2582e-10 | 1.3809e-09 | 6.204e-10 | 4.1619e-11 | 114880.812
204904.453 | 9.5052e-09 | 1.1627e-08 | 2.9532e-10 | 1.3603e-08 | 1.1645e-08 | 6.151e-10 | 1.3774e-09 | 6.2429e-10 | 4.2066e-11 | 114892.984
204916.609 | 9.5322e-09 | 1.1637e-08 | 2.9626e-10 | 1.3319e-08 | 1.1761e-08 | 6.2847e-10 | 1.3682e-09 | 6.2391e-10 | 4.1286e-11 | 114905.14
204928.781 | 9.6086e-09 | 1.1531e-08 | 2.9642e-10 | 1.3555e-08 | 1.1794e-08 | 6.3438e-10 | 1.3759e-09 | 6.2808e-10 | 4.136e-11 | 114917.312
204940.953 | 1.0061e-08 | 1.1573e-08 | 2.9471e-10 | 1.3561e-08 | 1.1916e-08 | 6.2947e-10 | 1.3674e-09 | 6.3039e-10 | 4.2094e-11 | 114929.484
204953.109 | 9.8362e-09 | 1.1572e-08 | 2.9825e-10 | 1.3778e-08 | 1.1908e-08 | 6.3176e-10 | 1.3666e-09 | 6.2577e-10 | 4.2091e-11 | 114941.64
204965.281 | 9.8716e-09 | 1.1722e-08 | 2.9655e-10 | 1.3493e-08 | 1.1847e-08 | 6.3679e-10 | 1.3831e-09 | 6.2417e-10 | 4.2154e-11 | 114953.812
204977.453 | 9.8028e-09 | 1.1699e-08 | 2.9773e-10 | 1.3744e-08 | 1.1874e-08 | 6.286e-10 | 1.3851e-09 | 6.258e-10 | 4.2113e-11 | 114965.984
204989.609 | 9.8965e-09 | 1.1791e-08 | 2.9793e-10 | 1.3729e-08 | 1.2039e-08 | 6.3042e-10 | 1.379e-09 | 6.3041e-10 | 4.2051e-11 | 114978.14
205001.781 | 9.6821e-09 | 1.1838e-08 | 2.9573e-10 | 1.3628e-08 | 1.1859e-08 | 6.3597e-10 | 1.3822e-09 | 6.2578e-10 | 4.2079e-11 | 114990.312
205013.953 | 9.7316e-09 | 1.1661e-08 | 2.9647e-10 | 1.3413e-08 | 1.1909e-08 | 6.2861e-10 | 1.3716e-09 | 6.1866e-10 | 4.164e-11 | 115002.484
205026.109 | 9.5571e-09 | 1.1711e-08 | 2.99e-10 | 1.36e-08 | 1.1872e-08 | 6.2811e-10 | 1.3714e-09 | 6.2185e-10 | 4.1803e-11 | 115014.64
205038.281 | 9.6048e-09 | 1.1774e-08 | 2.9434e-10 | 1.3512e-08 | 1.1811e-08 | 6.3115e-10 | 1.3624e-09 | 6.3016e-10 | 4.2059e-11 | 115026.812
205050.453 | 9.6047e-09 | 1.1652e-08 | 2.9878e-10 | 1.3581e-08 | 1.1882e-08 | 6.3124e-10 | 1.3657e-09 | 6.2345e-10 | 4.1498e-11 | 115038.984
205062.625 | 9.6905e-09 | 1.1691e-08 | 2.9467e-10 | 1.359e-08 | 1.1854e-08 | 6.1889e-10 | 1.3698e-09 | 6.2072e-10 | 4.1378e-11 | 115051.156
205074.781 | 9.8026e-09 | 1.1702e-08 | 2.998e-10 | 1.3536e-08 | 1.184e-08 | 6.2676e-10 | 1.3619e-09 | 6.2581e-10 | 4.2149e-11 | 115063.312
205086.953 | 9.6499e-09 | 1.1702e-08 | 2.9546e-10 | 1.3561e-08 | 1.1972e-08 | 6.2675e-10 | 1.3885e-09 | 6.2109e-10 | 4.2013e-11 | 115075.484
205099.125 | 9.6942e-09 | 1.1742e-08 | 2.9626e-10 | 1.3565e-08 | 1.1859e-08 | 6.2367e-10 | 1.3686e-09 | 6.2565e-10 | 4.1961e-11 | 115087.656
205111.281 | 9.773e-09 | 1.159e-08 | 2.9719e-10 | 1.3497e-08 | 1.1933e-08 | 6.3007e-10 | 1.3762e-09 | 6.2206e-10 | 4.1553e-11 | 115099.812
205123.453 | 9.6603e-09 | 1.1715e-08 | 2.9545e-10 | 1.3486e-08 | 1.188e-08 | 6.243e-10 | 1.3745e-09 | 6.249e-10 | 4.2215e-11 | 115111.984
205135.625 | 9.5625e-09 | 1.1699e-08 | 2.9745e-10 | 1.3433e-08 | 1.1696e-08 | 6.2852e-10 | 1.3669e-09 | 6.186e-10 | 4.1508e-11 | 115124.156
205147.781 | 9.5752e-09 | 1.1696e-08 | 2.9048e-10 | 1.351e-08 | 1.1711e-08 | 6.2357e-10 | 1.3667e-09 | 6.2898e-10 | 4.1522e-11 | 115136.312
205159.953 | 9.5158e-09 | 1.1613e-08 | 2.9623e-10 | 1.3405e-08 | 1.1708e-08 | 6.2568e-10 | 1.3708e-09 | 6.2614e-10 | 4.1844e-11 | 115148.484
205172.125 | 9.7813e-09 | 1.1615e-08 | 2.9802e-10 | 1.3701e-08 | 1.1984e-08 | 6.3087e-10 | 1.3741e-09 | 6.244e-10 | 4.174e-11 | 115160.656
205184.281 | 9.6344e-09 | 1.1758e-08 | 3.0128e-10 | 1.356e-08 | 1.1907e-08 | 6.2663e-10 | 1.3941e-09 | 6.3377e-10 | 4.2452e-11 | 115172.812
205196.453 | 9.7095e-09 | 1.1851e-08 | 3.0604e-10 | 1.374e-08 | 1.1936e-08 | 6.2648e-10 | 1.3858e-09 | 6.323e-10 | 4.2089e-11 | 115184.984
205208.625 | 9.7357e-09 | 1.1666e-08 | 3.004e-10 | 1.3635e-08 | 1.1989e-08 | 6.2763e-10 | 1.3838e-09 | 6.3284e-10 | 4.227e-11 | 115197.156
205220.781 | 9.7693e-09 | 1.1659e-08 | 3.0365e-10 | 1.3619e-08 | 1.1905e-08 | 6.2271e-10 | 1.3699e-09 | 6.321e-10 | 4.1996e-11 | 115209.312
205232.953 | 9.7198e-09 | 1.1734e-08 | 3.0082e-10 | 1.3798e-08 | 1.1984e-08 | 6.2612e-10 | 1.3698e-09 | 6.3019e-10 | 4.2423e-11 | 115221.484
205245.125 | 9.7373e-09 | 1.1684e-08 | 2.992e-10 | 1.3619e-08 | 1.1814e-08 | 6.2322e-10 | 1.3877e-09 | 6.2815e-10 | 4.2078e-11 | 115233.656
205257.297 | 9.7878e-09 | 1.1764e-08 | 2.9638e-10 | 1.3591e-08 | 1.1884e-08 | 6.1834e-10 | 1.38e-09 | 6.2749e-10 | 4.2097e-11 | 115245.828
205269.453 | 9.9645e-09 | 1.1791e-08 | 2.9714e-10 | 1.3596e-08 | 1.178e-08 | 6.168e-10 | 1.3656e-09 | 6.3584e-10 | 4.1793e-11 | 115257.984
205281.625 | 9.6405e-09 | 1.1658e-08 | 2.9816e-10 | 1.3761e-08 | 1.1918e-08 | 6.2617e-10 | 1.3651e-09 | 6.2533e-10 | 4.1584e-11 | 115270.156
205293.797 | 9.6923e-09 | 1.1669e-08 | 2.9924e-10 | 1.3542e-08 | 1.1908e-08 | 6.2291e-10 | 1.3893e-09 | 6.2277e-10 | 4.1948e-11 | 115282.328
205305.953 | 9.577e-09 | 1.1674e-08 | 2.991e-10 | 1.3592e-08 | 1.1867e-08 | 6.1858e-10 | 1.3589e-09 | 6.2284e-10 | 4.1782e-11 | 115294.484
205318.125 | 9.6455e-09 | 1.1707e-08 | 2.9384e-10 | 1.3593e-08 | 1.1833e-08 | 6.2357e-10 | 1.376e-09 | 6.3379e-10 | 4.1906e-11 | 115306.656
205330.297 | 9.6992e-09 | 1.1636e-08 | 2.9716e-10 | 1.36e-08 | 1.1953e-08 | 6.2456e-10 | 1.3867e-09 | 6.2724e-10 | 4.1924e-11 | 115318.828
205342.453 | 9.8801e-09 | 1.167e-08 | 2.9899e-10 | 1.3675e-08 | 1.1796e-08 | 6.3122e-10 | 1.3794e-09 | 6.2538e-10 | 4.2353e-11 | 115330.984
205354.625 | 9.7073e-09 | 1.1764e-08 | 2.9549e-10 | 1.3531e-08 | 1.1985e-08 | 6.2232e-10 | 1.3821e-09 | 6.2918e-10 | 4.2667e-11 | 115343.156
205366.797 | 9.7008e-09 | 1.173e-08 | 2.9805e-10 | 1.3727e-08 | 1.1996e-08 | 6.2568e-10 | 1.366e-09 | 6.2442e-10 | 4.1625e-11 | 115355.328
205378.953 | 9.7641e-09 | 1.1845e-08 | 2.9737e-10 | 1.3625e-08 | 1.1985e-08 | 6.2122e-10 | 1.3679e-09 | 6.202e-10 | 4.1718e-11 | 115367.484
205391.125 | 9.7738e-09 | 1.1621e-08 | 2.9694e-10 | 1.3646e-08 | 1.1926e-08 | 6.2303e-10 | 1.3514e-09 | 6.2238e-10 | 4.1969e-11 | 115379.656
205403.297 | 9.5527e-09 | 1.164e-08 | 2.9312e-10 | 1.3658e-08 | 1.1827e-08 | 6.1962e-10 | 1.3569e-09 | 6.2626e-10 | 4.1719e-11 | 115391.828
205415.469 | 9.6002e-09 | 1.146e-08 | 2.9351e-10 | 1.3706e-08 | 1.1826e-08 | 6.2011e-10 | 1.3757e-09 | 6.1679e-10 | 4.1458e-11 | 115404
205427.625 | 9.6333e-09 | 1.1581e-08 | 2.8954e-10 | 1.363e-08 | 1.1694e-08 | 6.1715e-10 | 1.3613e-09 | 6.1915e-10 | 4.2092e-11 | 115416.156
205439.797 | 9.6148e-09 | 1.157e-08 | 2.9093e-10 | 1.3384e-08 | 1.1917e-08 | 6.1895e-10 | 1.3575e-09 | 6.1902e-10 | 4.1441e-11 | 115428.328
205451.969 | 9.561e-09 | 1.1703e-08 | 2.9055e-10 | 1.3565e-08 | 1.1826e-08 | 6.153e-10 | 1.3599e-09 | 6.1845e-10 | 4.1406e-11 | 115440.5
205464.125 | 9.6865e-09 | 1.1515e-08 | 2.9477e-10 | 1.3495e-08 | 1.188e-08 | 6.1564e-10 | 1.3607e-09 | 6.2094e-10 | 4.1155e-11 | 115452.656
205476.297 | 9.541e-09 | 1.1657e-08 | 2.9565e-10 | 1.3452e-08 | 1.1793e-08 | 6.1519e-10 | 1.3527e-09 | 6.2065e-10 | 4.1688e-11 | 115464.828
205488.469 | 9.8006e-09 | 1.1608e-08 | 2.931e-10 | 1.3477e-08 | 1.1687e-08 | 6.2334e-10 | 1.3615e-09 | 6.1868e-10 | 4.151e-11 | 115477
205500.625 | 9.6162e-09 | 1.1699e-08 | 2.9268e-10 | 1.3397e-08 | 1.1773e-08 | 6.2201e-10 | 1.3685e-09 | 6.2437e-10 | 4.1529e-11 | 115489.156
205512.797 | 9.6551e-09 | 1.1609e-08 | 2.9405e-10 | 1.3441e-08 | 1.1799e-08 | 6.1217e-10 | 1.3546e-09 | 6.1589e-10 | 4.1829e-11 | 115501.328
205524.969 | 9.6668e-09 | 1.166e-08 | 2.9273e-10 | 1.3479e-08 | 1.1723e-08 | 6.1501e-10 | 1.3737e-09 | 6.2144e-10 | 4.1266e-11 | 115513.5
205537.125 | 9.763e-09 | 1.1668e-08 | 2.9446e-10 | 1.3674e-08 | 1.1679e-08 | 6.2721e-10 | 1.3733e-09 | 6.1748e-10 | 4.1717e-11 | 115525.656
205549.297 | 9.6893e-09 | 1.1781e-08 | 2.9592e-10 | 1.3476e-08 | 1.1778e-08 | 6.2709e-10 | 1.3616e-09 | 6.2882e-10 | 4.1414e-11 | 115537.828
205561.469 | 9.8037e-09 | 1.1731e-08 | 2.9683e-10 | 1.3578e-08 | 1.1953e-08 | 6.3976e-10 | 1.3809e-09 | 6.1407e-10 | 4.1724e-11 | 115550
205573.625 | 9.6486e-09 | 1.1655e-08 | 2.9543e-10 | 1.3465e-08 | 1.1829e-08 | 6.3143e-10 | 1.3694e-09 | 6.1825e-10 | 4.1636e-11 | 115562.156
205585.797 | 9.7266e-09 | 1.1698e-08 | 2.9592e-10 | 1.3646e-08 | 1.181e-08 | 6.3485e-10 | 1.3781e-09 | 6.2823e-10 | 4.2123e-11 | 115574.328
205597.969 | 9.6445e-09 | 1.1635e-08 | 2.9682e-10 | 1.3584e-08 | 1.1744e-08 | 6.2749e-10 | 1.3714e-09 | 6.2941e-10 | 4.2107e-11 | 115586.5
205610.141 | 9.7573e-09 | 1.175e-08 | 2.9737e-10 | 1.3557e-08 | 1.1913e-08 | 6.3023e-10 | 1.3708e-09 | 6.2523e-10 | 4.1364e-11 | 115598.672
205622.297 | 9.6268e-09 | 1.1873e-08 | 2.9592e-10 | 1.3522e-08 | 1.1971e-08 | 6.3417e-10 | 1.3585e-09 | 6.255e-10 | 4.1409e-11 | 115610.828
205634.469 | 9.6693e-09 | 1.1702e-08 | 2.9565e-10 | 1.3643e-08 | 1.1886e-08 | 6.2924e-10 | 1.3759e-09 | 6.1676e-10 | 4.1744e-11 | 115623
205646.641 | 9.789e-09 | 1.1631e-08 | 2.9712e-10 | 1.36e-08 | 1.184e-08 | 6.2628e-10 | 1.3544e-09 | 6.1302e-10 | 4.12e-11 | 115635.172
205658.797 | 9.5658e-09 | 1.1544e-08 | 2.9729e-10 | 1.3518e-08 | 1.1719e-08 | 6.2591e-10 | 1.3664e-09 | 6.179e-10 | 4.1853e-11 | 115647.328
205670.969 | 9.5027e-09 | 1.1582e-08 | 2.9475e-10 | 1.3425e-08 | 1.1804e-08 | 6.2275e-10 | 1.3651e-09 | 6.1787e-10 | 4.0908e-11 | 115659.5
205683.141 | 9.5186e-09 | 1.1607e-08 | 2.9687e-10 | 1.3531e-08 | 1.1736e-08 | 6.1895e-10 | 1.3634e-09 | 6.1427e-10 | 4.1773e-11 | 115671.672
205695.297 | 9.5978e-09 | 1.1434e-08 | 2.9926e-10 | 1.3551e-08 | 1.1782e-08 | 6.2246e-10 | 1.3802e-09 | 6.2283e-10 | 4.1164e-11 | 115683.828
205707.469 | 9.5357e-09 | 1.1501e-08 | 2.9551e-10 | 1.3426e-08 | 1.179e-08 | 6.2147e-10 | 1.3694e-09 | 6.1654e-10 | 4.146e-11 | 115696
205719.641 | 9.3605e-09 | 1.1547e-08 | 2.9035e-10 | 1.3455e-08 | 1.168e-08 | 6.2837e-10 | 1.365e-09 | 6.1909e-10 | 4.1306e-11 | 115708.172
205731.797 | 9.5677e-09 | 1.1598e-08 | 2.9128e-10 | 1.3432e-08 | 1.1676e-08 | 6.2491e-10 | 1.3589e-09 | 6.1961e-10 | 4.1266e-11 | 115720.328
205743.969 | 9.5662e-09 | 1.1291e-08 | 2.9346e-10 | 1.3454e-08 | 1.1797e-08 | 6.2543e-10 | 1.3715e-09 | 6.1804e-10 | 4.1589e-11 | 115732.5
205756.141 | 9.7687e-09 | 1.1478e-08 | 2.9448e-10 | 1.353e-08 | 1.1681e-08 | 6.229e-10 | 1.3744e-09 | 6.2641e-10 | 4.1165e-11 | 115744.672
205768.297 | 9.6944e-09 | 1.1513e-08 | 2.9724e-10 | 1.3518e-08 | 1.1833e-08 | 6.1797e-10 | 1.374e-09 | 6.1966e-10 | 4.1781e-11 | 115756.828
205780.469 | 9.5518e-09 | 1.1508e-08 | 2.9745e-10 | 1.3602e-08 | 1.1842e-08 | 6.2178e-10 | 1.3626e-09 | 6.2479e-10 | 4.1524e-11 | 115769
205792.641 | 9.6532e-09 | 1.1475e-08 | 2.9433e-10 | 1.3572e-08 | 1.1707e-08 | 6.2333e-10 | 1.3643e-09 | 6.2465e-10 | 4.1996e-11 | 115781.172
205804.813 | 9.746e-09 | 1.1723e-08 | 2.9801e-10 | 1.3541e-08 | 1.1835e-08 | 6.2437e-10 | 1.3663e-09 | 6.2548e-10 | 4.1879e-11 | 115793.344
205816.969 | 9.7222e-09 | 1.153e-08 | 2.9803e-10 | 1.3644e-08 | 1.1778e-08 | 6.2833e-10 | 1.3603e-09 | 6.2571e-10 | 4.227e-11 | 115805.5
205829.141 | 9.6608e-09 | 1.1587e-08 | 2.9906e-10 | 1.3416e-08 | 1.1726e-08 | 6.2751e-10 | 1.3444e-09 | 6.2934e-10 | 4.1674e-11 | 115817.672
205841.313 | 9.5778e-09 | 1.1582e-08 | 2.9529e-10 | 1.3552e-08 | 1.1816e-08 | 6.2637e-10 | 1.3639e-09 | 6.2546e-10 | 4.1939e-11 | 115829.844
205853.469 | 9.6105e-09 | 1.1502e-08 | 2.9584e-10 | 1.3625e-08 | 1.1737e-08 | 6.2774e-10 | 1.351e-09 | 6.2388e-10 | 4.1587e-11 | 115842
205865.641 | 9.4932e-09 | 1.1572e-08 | 2.9795e-10 | 1.3417e-08 | 1.1807e-08 | 6.1812e-10 | 1.3781e-09 | 6.1986e-10 | 4.2155e-11 | 115854.172
205877.813 | 9.7764e-09 | 1.163e-08 | 2.9806e-10 | 1.3493e-08 | 1.1894e-08 | 6.304e-10 | 1.3686e-09 | 6.3235e-10 | 4.1951e-11 | 115866.344
205889.969 | 9.7349e-09 | 1.1771e-08 | 3.0046e-10 | 1.3647e-08 | 1.181e-08 | 6.2679e-10 | 1.3862e-09 | 6.2553e-10 | 4.1669e-11 | 115878.5
205902.141 | 9.6078e-09 | 1.1669e-08 | 3.0093e-10 | 1.3659e-08 | 1.1869e-08 | 6.2618e-10 | 1.3754e-09 | 6.3252e-10 | 4.1447e-11 | 115890.672
205914.313 | 9.5477e-09 | 1.1638e-08 | 2.9803e-10 | 1.3636e-08 | 1.1846e-08 | 6.1602e-10 | 1.3636e-09 | 6.3007e-10 | 4.1504e-11 | 115902.844
205926.469 | 9.6173e-09 | 1.1483e-08 | 2.9887e-10 | 1.3395e-08 | 1.1688e-08 | 6.2145e-10 | 1.377e-09 | 6.2825e-10 | 4.1092e-11 | 115915
205938.641 | 9.7011e-09 | 1.1537e-08 | 2.9692e-10 | 1.3565e-08 | 1.1818e-08 | 6.2365e-10 | 1.3761e-09 | 6.1848e-10 | 4.1629e-11 | 115927.172
205950.813 | 9.7428e-09 | 1.1558e-08 | 2.9889e-10 | 1.3614e-08 | 1.1785e-08 | 6.2804e-10 | 1.3756e-09 | 6.2642e-10 | 4.2088e-11 | 115939.344
205962.969 | 9.8022e-09 | 1.1787e-08 | 2.9907e-10 | 1.3619e-08 | 1.1988e-08 | 6.205e-10 | 1.3833e-09 | 6.219e-10 | 4.189e-11 | 115951.5
205975.141 | 9.6635e-09 | 1.1666e-08 | 2.9765e-10 | 1.3745e-08 | 1.1803e-08 | 6.1988e-10 | 1.3622e-09 | 6.2369e-10 | 4.1682e-11 | 115963.672
205987.313 | 9.655e-09 | 1.1559e-08 | 2.9561e-10 | 1.3569e-08 | 1.1788e-08 | 6.194e-10 | 1.3727e-09 | 6.2102e-10 | 4.1797e-11 | 115975.844
205999.484 | 9.5679e-09 | 1.1625e-08 | 2.9692e-10 | 1.3566e-08 | 1.189e-08 | 6.2483e-10 | 1.381e-09 | 6.249e-10 | 4.1626e-11 | 115988.015
206011.641 | 9.5644e-09 | 1.1674e-08 | 2.9577e-10 | 1.3646e-08 | 1.1986e-08 | 6.2108e-10 | 1.3789e-09 | 6.301e-10 | 4.1921e-11 | 116000.172
206023.813 | 9.5854e-09 | 1.1665e-08 | 2.9643e-10 | 1.3502e-08 | 1.1783e-08 | 6.2135e-10 | 1.3521e-09 | 6.2053e-10 | 4.135e-11 | 116012.344
206035.984 | 9.6361e-09 | 1.1544e-08 | 2.9346e-10 | 1.3422e-08 | 1.1748e-08 | 6.1781e-10 | 1.3629e-09 | 6.1659e-10 | 4.1185e-11 | 116024.515
206048.141 | 9.5645e-09 | 1.163e-08 | 2.9187e-10 | 1.3437e-08 | 1.1818e-08 | 6.1345e-10 | 1.3643e-09 | 6.1999e-10 | 4.0762e-11 | 116036.672
206060.313 | 9.532e-09 | 1.1479e-08 | 2.8943e-10 | 1.3426e-08 | 1.1691e-08 | 6.225e-10 | 1.3574e-09 | 6.2285e-10 | 4.1285e-11 | 116048.844
206072.484 | 9.3735e-09 | 1.1528e-08 | 2.8833e-10 | 1.3303e-08 | 1.1685e-08 | 6.1874e-10 | 1.3492e-09 | 6.2099e-10 | 4.1638e-11 | 116061.015
206084.641 | 9.7375e-09 | 1.1578e-08 | 2.9642e-10 | 1.3469e-08 | 1.1849e-08 | 6.2338e-10 | 1.3636e-09 | 6.1951e-10 | 4.2135e-11 | 116073.172
206096.813 | 9.5917e-09 | 1.1777e-08 | 2.9647e-10 | 1.3601e-08 | 1.1827e-08 | 6.2444e-10 | 1.3937e-09 | 6.2551e-10 | 4.1542e-11 | 116085.344
206108.984 | 9.5241e-09 | 1.1578e-08 | 2.9554e-10 | 1.3518e-08 | 1.1822e-08 | 6.2563e-10 | 1.3739e-09 | 6.243e-10 | 4.1909e-11 | 116097.515
206121.141 | 9.5105e-09 | 1.1483e-08 | 2.9826e-10 | 1.3622e-08 | 1.1921e-08 | 6.1624e-10 | 1.3719e-09 | 6.2033e-10 | 4.1601e-11 | 116109.672
206133.313 | 9.5529e-09 | 1.1528e-08 | 2.9543e-10 | 1.3623e-08 | 1.1939e-08 | 6.2588e-10 | 1.3755e-09 | 6.2658e-10 | 4.1812e-11 | 116121.844
206145.484 | 9.6124e-09 | 1.1508e-08 | 2.9955e-10 | 1.3623e-08 | 1.203e-08 | 6.226e-10 | 1.3929e-09 | 6.2577e-10 | 4.1981e-11 | 116134.015
206157.641 | 9.7116e-09 | 1.1517e-08 | 2.9532e-10 | 1.3606e-08 | 1.1824e-08 | 6.2713e-10 | 1.3876e-09 | 6.2438e-10 | 4.1741e-11 | 116146.172
206169.813 | 9.6484e-09 | 1.1585e-08 | 3.0087e-10 | 1.3509e-08 | 1.1998e-08 | 6.2472e-10 | 1.3764e-09 | 6.2472e-10 | 4.1342e-11 | 116158.344
206181.984 | 9.5475e-09 | 1.1463e-08 | 2.9581e-10 | 1.3723e-08 | 1.1838e-08 | 6.1774e-10 | 1.3826e-09 | 6.229e-10 | 4.1662e-11 | 116170.515
206194.156 | 9.5699e-09 | 1.148e-08 | 2.9524e-10 | 1.3563e-08 | 1.1842e-08 | 6.2292e-10 | 1.3693e-09 | 6.2179e-10 | 4.1464e-11 | 116182.687
206206.313 | 9.5699e-09 | 1.1433e-08 | 2.9628e-10 | 1.3506e-08 | 1.1892e-08 | 6.2818e-10 | 1.3703e-09 | 6.2388e-10 | 4.1484e-11 | 116194.844
206218.484 | 9.5393e-09 | 1.1328e-08 | 2.9662e-10 | 1.3473e-08 | 1.186e-08 | 6.2512e-10 | 1.3873e-09 | 6.2249e-10 | 4.1494e-11 | 116207.015
206230.656 | 9.6769e-09 | 1.1528e-08 | 2.9694e-10 | 1.3532e-08 | 1.1985e-08 | 6.2551e-10 | 1.3648e-09 | 6.2937e-10 | 4.1737e-11 | 116219.187
206242.813 | 9.6687e-09 | 1.1468e-08 | 2.9975e-10 | 1.361e-08 | 1.1935e-08 | 6.2091e-10 | 1.3779e-09 | 6.2537e-10 | 4.1258e-11 | 116231.344
206254.984 | 9.6702e-09 | 1.1702e-08 | 2.9923e-10 | 1.3521e-08 | 1.1847e-08 | 6.2301e-10 | 1.3688e-09 | 6.2512e-10 | 4.1295e-11 | 116243.515
206267.156 | 9.6204e-09 | 1.1637e-08 | 2.9481e-10 | 1.3541e-08 | 1.1731e-08 | 6.2552e-10 | 1.3758e-09 | 6.2718e-10 | 4.1421e-11 | 116255.687
206279.313 | 9.4464e-09 | 1.1605e-08 | 2.9298e-10 | 1.3246e-08 | 1.1721e-08 | 6.1377e-10 | 1.3758e-09 | 6.1969e-10 | 4.1282e-11 | 116267.844
206291.484 | 9.5654e-09 | 1.1628e-08 | 2.9204e-10 | 1.3538e-08 | 1.1735e-08 | 6.1848e-10 | 1.3696e-09 | 6.2041e-10 | 4.1067e-11 | 116280.015
206303.656 | 9.5523e-09 | 1.1637e-08 | 2.933e-10 | 1.3532e-08 | 1.1835e-08 | 6.2012e-10 | 1.3723e-09 | 6.2093e-10 | 4.1181e-11 | 116292.187
206315.813 | 9.6304e-09 | 1.1531e-08 | 2.9068e-10 | 1.3548e-08 | 1.1813e-08 | 6.1542e-10 | 1.3547e-09 | 6.2251e-10 | 4.1711e-11 | 116304.344
206327.984 | 9.4345e-09 | 1.1438e-08 | 2.9371e-10 | 1.3453e-08 | 1.1744e-08 | 6.2828e-10 | 1.3557e-09 | 6.11e-10 | 4.1694e-11 | 116316.515
206340.156 | 9.5935e-09 | 1.1418e-08 | 2.9231e-10 | 1.3434e-08 | 1.1853e-08 | 6.1467e-10 | 1.3715e-09 | 6.2843e-10 | 4.0927e-11 | 116328.687
206352.313 | 9.5955e-09 | 1.1601e-08 | 2.9316e-10 | 1.3514e-08 | 1.1704e-08 | 6.2094e-10 | 1.3912e-09 | 6.2836e-10 | 4.1568e-11 | 116340.844
206364.484 | 9.5903e-09 | 1.1553e-08 | 2.9548e-10 | 1.353e-08 | 1.1886e-08 | 6.2371e-10 | 1.3758e-09 | 6.2472e-10 | 4.2044e-11 | 116353.015
206376.656 | 9.5426e-09 | 1.1687e-08 | 2.9464e-10 | 1.3618e-08 | 1.201e-08 | 6.2215e-10 | 1.3678e-09 | 6.2596e-10 | 4.1663e-11 | 116365.187
206388.828 | 9.3684e-09 | 1.1429e-08 | 2.9087e-10 | 1.332e-08 | 1.1716e-08 | 6.2231e-10 | 1.3693e-09 | 6.2213e-10 | 4.1076e-11 | 116377.359
206400.984 | 9.4204e-09 | 1.1406e-08 | 2.9209e-10 | 1.3582e-08 | 1.166e-08 | 6.1848e-10 | 1.3591e-09 | 6.1197e-10 | 4.0526e-11 | 116389.515
206413.156 | 9.6728e-09 | 1.1468e-08 | 2.9545e-10 | 1.3557e-08 | 1.1593e-08 | 6.1914e-10 | 1.366e-09 | 6.1833e-10 | 4.1499e-11 | 116401.687
206425.328 | 9.7511e-09 | 1.1442e-08 | 2.969e-10 | 1.3464e-08 | 1.1876e-08 | 6.2638e-10 | 1.3812e-09 | 6.2837e-10 | 4.1998e-11 | 116413.859
206437.484 | 9.6157e-09 | 1.1505e-08 | 2.9451e-10 | 1.3572e-08 | 1.1887e-08 | 6.2344e-10 | 1.373e-09 | 6.2539e-10 | 4.1914e-11 | 116426.015
206449.656 | 9.6004e-09 | 1.1602e-08 | 2.9852e-10 | 1.3606e-08 | 1.1911e-08 | 6.1711e-10 | 1.3588e-09 | 6.2367e-10 | 4.1904e-11 | 116438.187
206461.828 | 9.5297e-09 | 1.1648e-08 | 2.992e-10 | 1.3705e-08 | 1.181e-08 | 6.2212e-10 | 1.3782e-09 | 6.3097e-10 | 4.1798e-11 | 116450.359
206473.984 | 9.6065e-09 | 1.1696e-08 | 2.9922e-10 | 1.3624e-08 | 1.1814e-08 | 6.2007e-10 | 1.3866e-09 | 6.3172e-10 | 4.184e-11 | 116462.515
206486.156 | 9.6743e-09 | 1.1598e-08 | 3.0167e-10 | 1.3674e-08 | 1.1882e-08 | 6.2374e-10 | 1.3913e-09 | 6.3364e-10 | 4.1789e-11 | 116474.687
206498.328 | 9.6901e-09 | 1.1333e-08 | 2.9807e-10 | 1.3538e-08 | 1.1793e-08 | 6.183e-10 | 1.3677e-09 | 6.1848e-10 | 4.1407e-11 | 116486.859
206510.484 | 9.4933e-09 | 1.1446e-08 | 2.9871e-10 | 1.3492e-08 | 1.1842e-08 | 6.2054e-10 | 1.383e-09 | 6.2244e-10 | 4.1615e-11 | 116499.015
206522.656 | 9.6684e-09 | 1.1502e-08 | 2.9733e-10 | 1.3666e-08 | 1.1891e-08 | 6.176e-10 | 1.3826e-09 | 6.2876e-10 | 4.1494e-11 | 116511.187
206534.828 | 9.5299e-09 | 1.152e-08 | 2.9447e-10 | 1.3649e-08 | 1.1847e-08 | 6.1574e-10 | 1.3562e-09 | 6.2184e-10 | 4.1509e-11 | 116523.359
206546.984 | 9.4091e-09 | 1.1452e-08 | 2.9498e-10 | 1.3596e-08 | 1.1747e-08 | 6.1658e-10 | 1.367e-09 | 6.2679e-10 | 4.1372e-11 | 116535.515
206559.156 | 9.5192e-09 | 1.1382e-08 | 2.9315e-10 | 1.3563e-08 | 1.1633e-08 | 6.2738e-10 | 1.3781e-09 | 6.2991e-10 | 4.1136e-11 | 116547.687
206571.328 | 9.6769e-09 | 1.1648e-08 | 2.9603e-10 | 1.3598e-08 | 1.1824e-08 | 6.2162e-10 | 1.3776e-09 | 6.2417e-10 | 4.1397e-11 | 116559.859
206583.5 | 9.5221e-09 | 1.1407e-08 | 3.0022e-10 | 1.3551e-08 | 1.1866e-08 | 6.1499e-10 | 1.3773e-09 | 6.2919e-10 | 4.171e-11 | 116572.031
206595.656 | 9.5983e-09 | 1.1558e-08 | 2.9635e-10 | 1.3608e-08 | 1.1839e-08 | 6.2491e-10 | 1.3686e-09 | 6.2043e-10 | 4.1509e-11 | 116584.187
206607.828 | 9.5291e-09 | 1.1625e-08 | 2.9541e-10 | 1.3552e-08 | 1.1931e-08 | 6.1728e-10 | 1.3908e-09 | 6.1545e-10 | 4.1635e-11 | 116596.359
206620 | 9.3995e-09 | 1.1493e-08 | 2.9584e-10 | 1.3506e-08 | 1.181e-08 | 6.1739e-10 | 1.3574e-09 | 6.2152e-10 | 4.1506e-11 | 116608.531
206632.156 | 9.6202e-09 | 1.1522e-08 | 2.9467e-10 | 1.3455e-08 | 1.1674e-08 | 6.1778e-10 | 1.3593e-09 | 6.2494e-10 | 4.1652e-11 | 116620.687
206644.328 | 9.506e-09 | 1.1417e-08 | 2.9855e-10 | 1.3421e-08 | 1.1967e-08 | 6.0953e-10 | 1.3687e-09 | 6.2454e-10 | 4.2008e-11 | 116632.859
206656.5 | 9.4321e-09 | 1.1547e-08 | 2.9451e-10 | 1.3575e-08 | 1.1723e-08 | 6.1847e-10 | 1.3737e-09 | 6.2762e-10 | 4.1794e-11 | 116645.031
206668.656 | 9.564e-09 | 1.1604e-08 | 2.9628e-10 | 1.3549e-08 | 1.1807e-08 | 6.2344e-10 | 1.388e-09 | 6.1748e-10 | 4.195e-11 | 116657.187
206680.828 | 9.6388e-09 | 1.1731e-08 | 2.93e-10 | 1.3444e-08 | 1.1726e-08 | 6.12e-10 | 1.3719e-09 | 6.2211e-10 | 4.17e-11 | 116669.359
206693 | 9.6084e-09 | 1.1466e-08 | 2.968e-10 | 1.3702e-08 | 1.1788e-08 | 6.1217e-10 | 1.3755e-09 | 6.2683e-10 | 4.1282e-11 | 116681.531
206705.156 | 9.4084e-09 | 1.1518e-08 | 2.9437e-10 | 1.3544e-08 | 1.1737e-08 | 6.0447e-10 | 1.3816e-09 | 6.2355e-10 | 4.0912e-11 | 116693.687
206717.328 | 9.4237e-09 | 1.161e-08 | 2.9601e-10 | 1.3465e-08 | 1.1713e-08 | 6.1042e-10 | 1.3862e-09 | 6.1976e-10 | 4.1808e-11 | 116705.859
206729.5 | 9.5951e-09 | 1.1559e-08 | 2.931e-10 | 1.3479e-08 | 1.1881e-08 | 6.1352e-10 | 1.3809e-09 | 6.1969e-10 | 4.1372e-11 | 116718.031
206741.656 | 9.426e-09 | 1.1518e-08 | 2.9243e-10 | 1.355e-08 | 1.1746e-08 | 6.054e-10 | 1.3718e-09 | 6.1958e-10 | 4.0978e-11 | 116730.187
206753.828 | 9.6474e-09 | 1.1555e-08 | 2.942e-10 | 1.3603e-08 | 1.1764e-08 | 6.2202e-10 | 1.3744e-09 | 6.2406e-10 | 4.1653e-11 | 116742.359
206766 | 9.537e-09 | 1.1503e-08 | 2.9749e-10 | 1.3709e-08 | 1.185e-08 | 6.1903e-10 | 1.3869e-09 | 6.2752e-10 | 4.2148e-11 | 116754.531
206778.172 | 9.5872e-09 | 1.1422e-08 | 2.9805e-10 | 1.3634e-08 | 1.1737e-08 | 6.2e-10 | 1.3854e-09 | 6.2189e-10 | 4.1869e-11 | 116766.703
206790.328 | 9.5894e-09 | 1.1565e-08 | 2.9519e-10 | 1.362e-08 | 1.1698e-08 | 6.1959e-10 | 1.3777e-09 | 6.2904e-10 | 4.1583e-11 | 116778.859
206802.5 | 9.4782e-09 | 1.1471e-08 | 2.9877e-10 | 1.3469e-08 | 1.179e-08 | 6.1846e-10 | 1.3775e-09 | 6.2813e-10 | 4.1933e-11 | 116791.031
206814.672 | 9.4191e-09 | 1.1402e-08 | 2.948e-10 | 1.3586e-08 | 1.1887e-08 | 6.2801e-10 | 1.359e-09 | 6.1987e-10 | 4.1403e-11 | 116803.203
206826.828 | 9.4884e-09 | 1.1344e-08 | 2.9515e-10 | 1.3593e-08 | 1.1746e-08 | 6.1444e-10 | 1.3688e-09 | 6.1638e-10 | 4.174e-11 | 116815.359
206839 | 9.5338e-09 | 1.1364e-08 | 2.9629e-10 | 1.3575e-08 | 1.1749e-08 | 6.1268e-10 | 1.3789e-09 | 6.1833e-10 | 4.1089e-11 | 116827.531
206851.172 | 9.343e-09 | 1.1518e-08 | 2.9451e-10 | 1.3549e-08 | 1.1647e-08 | 6.1879e-10 | 1.3753e-09 | 6.2733e-10 | 4.1555e-11 | 116839.703
206863.328 | 9.5015e-09 | 1.1488e-08 | 2.9974e-10 | 1.3628e-08 | 1.1771e-08 | 6.233e-10 | 1.3815e-09 | 6.2952e-10 | 4.1487e-11 | 116851.859
206875.5 | 9.5032e-09 | 1.1337e-08 | 2.9902e-10 | 1.3718e-08 | 1.1861e-08 | 6.1915e-10 | 1.3907e-09 | 6.1884e-10 | 4.134e-11 | 116864.031
206887.672 | 9.457e-09 | 1.1331e-08 | 2.975e-10 | 1.3754e-08 | 1.1784e-08 | 6.1424e-10 | 1.3808e-09 | 6.2445e-10 | 4.1517e-11 | 116876.203
206899.828 | 9.4081e-09 | 1.1448e-08 | 2.9534e-10 | 1.3594e-08 | 1.1717e-08 | 6.1798e-10 | 1.3818e-09 | 6.2672e-10 | 4.1449e-11 | 116888.359
206912 | 9.4525e-09 | 1.1458e-08 | 2.9271e-10 | 1.362e-08 | 1.1839e-08 | 6.1642e-10 | 1.3744e-09 | 6.253e-10 | 4.1109e-11 | 116900.531
206924.172 | 9.3768e-09 | 1.1428e-08 | 2.9196e-10 | 1.363e-08 | 1.1688e-08 | 6.1297e-10 | 1.3778e-09 | 6.2958e-10 | 4.1104e-11 | 116912.703
206936.344 | 9.3799e-09 | 1.13e-08 | 2.9226e-10 | 1.3522e-08 | 1.165e-08 | 6.1446e-10 | 1.3712e-09 | 6.1899e-10 | 4.1135e-11 | 116924.875
206948.5 | 9.5634e-09 | 1.1248e-08 | 2.9444e-10 | 1.355e-08 | 1.1785e-08 | 6.1922e-10 | 1.3635e-09 | 6.2767e-10 | 4.127e-11 | 116937.031
206960.672 | 9.4867e-09 | 1.1458e-08 | 2.9337e-10 | 1.3889e-08 | 1.182e-08 | 6.1437e-10 | 1.3807e-09 | 6.2185e-10 | 4.1533e-11 | 116949.203
206972.844 | 9.4834e-09 | 1.1251e-08 | 2.9649e-10 | 1.358e-08 | 1.1712e-08 | 6.1993e-10 | 1.38e-09 | 6.2347e-10 | 4.1832e-11 | 116961.375
206985 | 9.5918e-09 | 1.1413e-08 | 2.9624e-10 | 1.3487e-08 | 1.1642e-08 | 6.2328e-10 | 1.38e-09 | 6.2994e-10 | 4.1227e-11 | 116973.531
206997.172 | 9.5109e-09 | 1.1274e-08 | 2.9842e-10 | 1.3585e-08 | 1.1755e-08 | 6.1077e-10 | 1.381e-09 | 6.2964e-10 | 4.1003e-11 | 116985.703
207009.344 | 9.5032e-09 | 1.145e-08 | 2.9701e-10 | 1.3439e-08 | 1.1709e-08 | 6.1166e-10 | 1.364e-09 | 6.2037e-10 | 4.0987e-11 | 116997.875
207021.5 | 9.4152e-09 | 1.1459e-08 | 2.9215e-10 | 1.3452e-08 | 1.1662e-08 | 6.1403e-10 | 1.3543e-09 | 6.1469e-10 | 4.1431e-11 | 117010.031
207033.672 | 9.4593e-09 | 1.1371e-08 | 2.9538e-10 | 1.3518e-08 | 1.1756e-08 | 6.107e-10 | 1.3725e-09 | 6.2195e-10 | 4.1056e-11 | 117022.203
207045.844 | 9.3956e-09 | 1.1502e-08 | 2.9143e-10 | 1.3502e-08 | 1.1675e-08 | 6.103e-10 | 1.3457e-09 | 6.1892e-10 | 4.0653e-11 | 117034.375
207058 | 9.3339e-09 | 1.1303e-08 | 2.9093e-10 | 1.3437e-08 | 1.1592e-08 | 6.0499e-10 | 1.3655e-09 | 6.2083e-10 | 4.0787e-11 | 117046.531
207070.172 | 9.3332e-09 | 1.1228e-08 | 2.9304e-10 | 1.3512e-08 | 1.1557e-08 | 6.0623e-10 | 1.3543e-09 | 6.171e-10 | 4.062e-11 | 117058.703
207082.344 | 9.2834e-09 | 1.1218e-08 | 2.923e-10 | 1.3369e-08 | 1.1593e-08 | 6.0407e-10 | 1.3551e-09 | 6.1406e-10 | 4.0814e-11 | 117070.875
207094.5 | 9.2549e-09 | 1.1297e-08 | 2.9162e-10 | 1.3416e-08 | 1.1718e-08 | 6.115e-10 | 1.3726e-09 | 6.1839e-10 | 4.0665e-11 | 117083.031
207106.672 | 9.4925e-09 | 1.1396e-08 | 2.91e-10 | 1.3352e-08 | 1.1568e-08 | 6.1182e-10 | 1.3701e-09 | 6.1948e-10 | 4.0988e-11 | 117095.203
207118.844 | 9.4783e-09 | 1.1436e-08 | 2.9398e-10 | 1.3365e-08 | 1.183e-08 | 6.0837e-10 | 1.3787e-09 | 6.2805e-10 | 4.1936e-11 | 117107.375
207131.016 | 9.4644e-09 | 1.1441e-08 | 2.9367e-10 | 1.3482e-08 | 1.1697e-08 | 6.1772e-10 | 1.3854e-09 | 6.2534e-10 | 4.1272e-11 | 117119.547
207143.172 | 9.5531e-09 | 1.1382e-08 | 2.9431e-10 | 1.3643e-08 | 1.1651e-08 | 6.1313e-10 | 1.3829e-09 | 6.2672e-10 | 4.1259e-11 | 117131.703
207155.344 | 9.4512e-09 | 1.1316e-08 | 2.9201e-10 | 1.3632e-08 | 1.1779e-08 | 6.1215e-10 | 1.3696e-09 | 6.2706e-10 | 4.1504e-11 | 117143.875
207167.516 | 9.4797e-09 | 1.1578e-08 | 2.9389e-10 | 1.3792e-08 | 1.1829e-08 | 6.0888e-10 | 1.3797e-09 | 6.2034e-10 | 4.106e-11 | 117156.047
207179.672 | 9.4242e-09 | 1.1573e-08 | 2.9456e-10 | 1.3583e-08 | 1.1787e-08 | 6.0941e-10 | 1.3706e-09 | 6.2457e-10 | 4.1301e-11 | 117168.203
207191.844 | 9.4442e-09 | 1.129e-08 | 2.9189e-10 | 1.3444e-08 | 1.1668e-08 | 6.0837e-10 | 1.3627e-09 | 6.1946e-10 | 4.1101e-11 | 117180.375
207204.016 | 9.4691e-09 | 1.1366e-08 | 2.9163e-10 | 1.3752e-08 | 1.1714e-08 | 6.1593e-10 | 1.3802e-09 | 6.3148e-10 | 4.075e-11 | 117192.547
207216.172 | 9.3999e-09 | 1.1279e-08 | 2.9502e-10 | 1.3633e-08 | 1.1689e-08 | 6.1639e-10 | 1.389e-09 | 6.2486e-10 | 4.153e-11 | 117204.703
207228.344 | 9.4301e-09 | 1.1413e-08 | 2.9537e-10 | 1.3737e-08 | 1.1777e-08 | 6.1642e-10 | 1.3907e-09 | 6.3276e-10 | 4.151e-11 | 117216.875
207240.516 | 9.4189e-09 | 1.148e-08 | 2.9362e-10 | 1.3742e-08 | 1.1813e-08 | 6.1378e-10 | 1.3676e-09 | 6.3136e-10 | 4.1598e-11 | 117229.047
207252.672 | 9.5855e-09 | 1.1512e-08 | 2.9443e-10 | 1.3558e-08 | 1.1729e-08 | 6.0959e-10 | 1.3719e-09 | 6.2498e-10 | 4.1168e-11 | 117241.203
207264.844 | 9.4057e-09 | 1.1589e-08 | 2.9816e-10 | 1.3553e-08 | 1.1826e-08 | 6.1074e-10 | 1.3828e-09 | 6.2673e-10 | 4.1447e-11 | 117253.375
207277.016 | 9.3588e-09 | 1.1484e-08 | 2.9454e-10 | 1.3599e-08 | 1.1777e-08 | 6.1894e-10 | 1.3842e-09 | 6.2376e-10 | 4.0941e-11 | 117265.547
207289.172 | 9.3628e-09 | 1.1557e-08 | 2.9443e-10 | 1.3542e-08 | 1.1656e-08 | 6.1067e-10 | 1.3653e-09 | 6.2194e-10 | 4.1216e-11 | 117277.703
207301.344 | 9.386e-09 | 1.1461e-08 | 2.9086e-10 | 1.3552e-08 | 1.1596e-08 | 6.1136e-10 | 1.3591e-09 | 6.2326e-10 | 4.063e-11 | 117289.875
207313.516 | 9.3243e-09 | 1.1408e-08 | 2.913e-10 | 1.3438e-08 | 1.155e-08 | 6.0623e-10 | 1.3677e-09 | 6.2228e-10 | 4.0945e-11 | 117302.047
207325.688 | 9.3483e-09 | 1.1349e-08 | 2.9083e-10 | 1.34e-08 | 1.1694e-08 | 6.0725e-10 | 1.359e-09 | 6.2228e-10 | 4.1102e-11 | 117314.219
207337.844 | 9.3939e-09 | 1.143e-08 | 2.9131e-10 | 1.3513e-08 | 1.1651e-08 | 6.0698e-10 | 1.3654e-09 | 6.2128e-10 | 4.1244e-11 | 117326.375
207350.016 | 9.4032e-09 | 1.1444e-08 | 2.9354e-10 | 1.3415e-08 | 1.1635e-08 | 6.0888e-10 | 1.3857e-09 | 6.1315e-10 | 4.1148e-11 | 117338.547
207362.188 | 9.3447e-09 | 1.1495e-08 | 2.8996e-10 | 1.346e-08 | 1.169e-08 | 6.0433e-10 | 1.3711e-09 | 6.1242e-10 | 4.0445e-11 | 117350.719
207374.344 | 9.3239e-09 | 1.1358e-08 | 2.9062e-10 | 1.3412e-08 | 1.1587e-08 | 6.0651e-10 | 1.3624e-09 | 6.2515e-10 | 4.131e-11 | 117362.875
207386.516 | 9.7222e-09 | 1.1413e-08 | 2.9521e-10 | 1.3566e-08 | 1.1645e-08 | 6.0863e-10 | 1.3703e-09 | 6.2857e-10 | 4.1177e-11 | 117375.047
207398.688 | 9.4313e-09 | 1.1416e-08 | 2.9696e-10 | 1.3738e-08 | 1.1651e-08 | 6.0929e-10 | 1.3727e-09 | 6.2634e-10 | 4.147e-11 | 117387.219
207410.844 | 9.4018e-09 | 1.1471e-08 | 2.9208e-10 | 1.3595e-08 | 1.1702e-08 | 6.0649e-10 | 1.3764e-09 | 6.2209e-10 | 4.1888e-11 | 117399.375
207423.016 | 9.4767e-09 | 1.1324e-08 | 2.9845e-10 | 1.3705e-08 | 1.1675e-08 | 6.0608e-10 | 1.3902e-09 | 6.279e-10 | 4.1459e-11 | 117411.547
207435.188 | 9.3382e-09 | 1.148e-08 | 2.9269e-10 | 1.3604e-08 | 1.1666e-08 | 6.042e-10 | 1.3883e-09 | 6.296e-10 | 4.1511e-11 | 117423.719
207447.344 | 9.3914e-09 | 1.145e-08 | 2.9929e-10 | 1.3697e-08 | 1.172e-08 | 6.0776e-10 | 1.378e-09 | 6.1954e-10 | 4.0912e-11 | 117435.875
207459.516 | 9.4423e-09 | 1.1508e-08 | 2.9186e-10 | 1.3565e-08 | 1.1722e-08 | 6.077e-10 | 1.3685e-09 | 6.2754e-10 | 4.1357e-11 | 117448.047
207471.688 | 9.3984e-09 | 1.1446e-08 | 2.9183e-10 | 1.3614e-08 | 1.1643e-08 | 5.9973e-10 | 1.3708e-09 | 6.2433e-10 | 4.0653e-11 | 117460.219
207483.844 | 9.3772e-09 | 1.1621e-08 | 2.9471e-10 | 1.3666e-08 | 1.1728e-08 | 6.0152e-10 | 1.3696e-09 | 6.1833e-10 | 4.0963e-11 | 117472.375
207496.016 | 9.3587e-09 | 1.1452e-08 | 2.9118e-10 | 1.3535e-08 | 1.1605e-08 | 6.0359e-10 | 1.3616e-09 | 6.2335e-10 | 4.1143e-11 | 117484.547
207508.188 | 9.231e-09 | 1.1464e-08 | 2.9034e-10 | 1.3569e-08 | 1.1746e-08 | 6.0455e-10 | 1.3704e-09 | 6.235e-10 | 4.1989e-11 | 117496.719
207520.359 | 9.3976e-09 | 1.1416e-08 | 2.942e-10 | 1.3548e-08 | 1.1655e-08 | 6.04e-10 | 1.3769e-09 | 6.2209e-10 | 4.1404e-11 | 117508.89
207532.516 | 9.3964e-09 | 1.1421e-08 | 2.9121e-10 | 1.3535e-08 | 1.179e-08 | 6.0929e-10 | 1.371e-09 | 6.246e-10 | 4.1906e-11 | 117521.047
207544.688 | 9.4536e-09 | 1.1371e-08 | 2.8949e-10 | 1.3564e-08 | 1.1788e-08 | 6.0158e-10 | 1.3688e-09 | 6.18e-10 | 4.0966e-11 | 117533.219
207556.859 | 9.3901e-09 | 1.1399e-08 | 2.9233e-10 | 1.3611e-08 | 1.166e-08 | 5.9766e-10 | 1.3602e-09 | 6.2452e-10 | 4.1425e-11 | 117545.39
207569.016 | 9.4627e-09 | 1.134e-08 | 2.9414e-10 | 1.3501e-08 | 1.1694e-08 | 6.1038e-10 | 1.3723e-09 | 6.1859e-10 | 4.1158e-11 | 117557.547
207581.188 | 9.3861e-09 | 1.133e-08 | 2.8753e-10 | 1.3579e-08 | 1.1596e-08 | 6.0537e-10 | 1.3866e-09 | 6.2256e-10 | 4.0795e-11 | 117569.719
207593.359 | 9.2363e-09 | 1.1431e-08 | 2.913e-10 | 1.3488e-08 | 1.1528e-08 | 6.0278e-10 | 1.3727e-09 | 6.1879e-10 | 4.0978e-11 | 117581.89
207605.516 | 9.28e-09 | 1.144e-08 | 2.9239e-10 | 1.3401e-08 | 1.1705e-08 | 6.1183e-10 | 1.3606e-09 | 6.2091e-10 | 4.1023e-11 | 117594.047
207617.688 | 9.3176e-09 | 1.1455e-08 | 2.9133e-10 | 1.362e-08 | 1.1599e-08 | 6.0877e-10 | 1.3557e-09 | 6.249e-10 | 4.1335e-11 | 117606.219
207629.859 | 9.3653e-09 | 1.1394e-08 | 2.8892e-10 | 1.3566e-08 | 1.1657e-08 | 6.1001e-10 | 1.3676e-09 | 6.2639e-10 | 4.1182e-11 | 117618.39
207642.016 | 9.2911e-09 | 1.14e-08 | 2.9452e-10 | 1.3384e-08 | 1.1695e-08 | 6.0547e-10 | 1.3581e-09 | 6.2483e-10 | 4.0783e-11 | 117630.547
207654.188 | 9.2627e-09 | 1.1288e-08 | 2.9293e-10 | 1.358e-08 | 1.1683e-08 | 6.0452e-10 | 1.3617e-09 | 6.1973e-10 | 4.0621e-11 | 117642.719
207666.359 | 9.2732e-09 | 1.15e-08 | 2.9322e-10 | 1.3689e-08 | 1.1871e-08 | 6.1731e-10 | 1.3682e-09 | 6.2407e-10 | 4.0998e-11 | 117654.89
207678.516 | 9.3411e-09 | 1.1574e-08 | 2.9409e-10 | 1.3557e-08 | 1.1704e-08 | 6.0899e-10 | 1.3902e-09 | 6.214e-10 | 4.1419e-11 | 117667.047
207690.688 | 9.3863e-09 | 1.1413e-08 | 2.9214e-10 | 1.3526e-08 | 1.1774e-08 | 6.0086e-10 | 1.3896e-09 | 6.2918e-10 | 4.1484e-11 | 117679.219
207702.859 | 9.3058e-09 | 1.1536e-08 | 2.9863e-10 | 1.3519e-08 | 1.1741e-08 | 6.0777e-10 | 1.3578e-09 | 6.1634e-10 | 4.1049e-11 | 117691.39
207715.031 | 9.431e-09 | 1.1485e-08 | 2.8951e-10 | 1.3454e-08 | 1.1676e-08 | 6.0768e-10 | 1.3721e-09 | 6.1989e-10 | 4.0514e-11 | 117703.562
207727.188 | 9.0962e-09 | 1.1281e-08 | 2.8817e-10 | 1.3403e-08 | 1.1655e-08 | 5.9732e-10 | 1.3681e-09 | 6.1994e-10 | 4.0491e-11 | 117715.719
207739.359 | 9.2321e-09 | 1.1418e-08 | 2.8941e-10 | 1.3469e-08 | 1.1619e-08 | 6.071e-10 | 1.3652e-09 | 6.1833e-10 | 4.0164e-11 | 117727.89
207751.531 | 9.2681e-09 | 1.1375e-08 | 2.9052e-10 | 1.357e-08 | 1.169e-08 | 6.0496e-10 | 1.3813e-09 | 6.2354e-10 | 4.0516e-11 | 117740.062
207763.688 | 9.3379e-09 | 1.1461e-08 | 2.9397e-10 | 1.3715e-08 | 1.1818e-08 | 6.0898e-10 | 1.3665e-09 | 6.2411e-10 | 4.084e-11 | 117752.219
207775.859 | 9.4134e-09 | 1.1483e-08 | 2.9226e-10 | 1.3628e-08 | 1.1665e-08 | 6.0498e-10 | 1.3641e-09 | 6.2327e-10 | 4.084e-11 | 117764.39
207788.031 | 9.3843e-09 | 1.1379e-08 | 2.9366e-10 | 1.3645e-08 | 1.1685e-08 | 6.0969e-10 | 1.3755e-09 | 6.2829e-10 | 4.0329e-11 | 117776.562
207800.188 | 9.4395e-09 | 1.1582e-08 | 2.9579e-10 | 1.369e-08 | 1.1625e-08 | 6.0355e-10 | 1.3634e-09 | 6.2604e-10 | 4.1236e-11 | 117788.719
207812.359 | 9.2856e-09 | 1.1507e-08 | 2.8919e-10 | 1.3599e-08 | 1.1545e-08 | 6.0465e-10 | 1.3814e-09 | 6.2272e-10 | 4.042e-11 | 117800.89
207824.531 | 9.3316e-09 | 1.1428e-08 | 2.9056e-10 | 1.3536e-08 | 1.1585e-08 | 5.9902e-10 | 1.378e-09 | 6.2514e-10 | 4.1125e-11 | 117813.062
207836.688 | 9.3292e-09 | 1.1477e-08 | 2.9074e-10 | 1.3464e-08 | 1.1741e-08 | 6.0335e-10 | 1.3751e-09 | 6.2615e-10 | 4.0971e-11 | 117825.219
207848.859 | 9.2822e-09 | 1.1382e-08 | 2.8968e-10 | 1.3553e-08 | 1.1655e-08 | 6.064e-10 | 1.3445e-09 | 6.2402e-10 | 4.0821e-11 | 117837.39
207861.031 | 9.2282e-09 | 1.1437e-08 | 2.9134e-10 | 1.3576e-08 | 1.1774e-08 | 6.0116e-10 | 1.3746e-09 | 6.1868e-10 | 4.0611e-11 | 117849.562
207873.188 | 9.1157e-09 | 1.1312e-08 | 2.8653e-10 | 1.3505e-08 | 1.178e-08 | 6.02e-10 | 1.3531e-09 | 6.19e-10 | 4.07e-11 | 117861.719
207885.359 | 9.4527e-09 | 1.1434e-08 | 2.9192e-10 | 1.3551e-08 | 1.1785e-08 | 6.029e-10 | 1.3694e-09 | 6.2489e-10 | 4.1242e-11 | 117873.89
207897.531 | 9.3811e-09 | 1.1441e-08 | 2.9588e-10 | 1.3496e-08 | 1.1613e-08 | 6.0741e-10 | 1.3792e-09 | 6.2937e-10 | 4.0682e-11 | 117886.062
207909.703 | 9.287e-09 | 1.1497e-08 | 2.9417e-10 | 1.3403e-08 | 1.1633e-08 | 6.0343e-10 | 1.3764e-09 | 6.2452e-10 | 4.0893e-11 | 117898.234
207921.859 | 9.4763e-09 | 1.1527e-08 | 2.9206e-10 | 1.3589e-08 | 1.1855e-08 | 6.0779e-10 | 1.3858e-09 | 6.2397e-10 | 4.1022e-11 | 117910.39
207934.031 | 9.3764e-09 | 1.1361e-08 | 2.9319e-10 | 1.3496e-08 | 1.1741e-08 | 6.0454e-10 | 1.3856e-09 | 6.2811e-10 | 4.0746e-11 | 117922.562
207946.203 | 9.3454e-09 | 1.1512e-08 | 2.908e-10 | 1.3736e-08 | 1.1651e-08 | 6.0177e-10 | 1.3719e-09 | 6.2819e-10 | 4.085e-11 | 117934.734
207958.359 | 9.3209e-09 | 1.133e-08 | 2.948e-10 | 1.3686e-08 | 1.1691e-08 | 6.0506e-10 | 1.3694e-09 | 6.2186e-10 | 4.1041e-11 | 117946.89
207970.531 | 9.2769e-09 | 1.1493e-08 | 2.8997e-10 | 1.3669e-08 | 1.1687e-08 | 6.0091e-10 | 1.3697e-09 | 6.2139e-10 | 4.1125e-11 | 117959.062
207982.703 | 9.2974e-09 | 1.1306e-08 | 2.9173e-10 | 1.3485e-08 | 1.1588e-08 | 6.0268e-10 | 1.3617e-09 | 6.2757e-10 | 4.1044e-11 | 117971.234
207994.859 | 9.297e-09 | 1.141e-08 | 2.9295e-10 | 1.3542e-08 | 1.1683e-08 | 6.0433e-10 | 1.396e-09 | 6.3209e-10 | 4.1206e-11 | 117983.39
208007.031 | 9.4047e-09 | 1.128e-08 | 2.9311e-10 | 1.3665e-08 | 1.1831e-08 | 6.0791e-10 | 1.3674e-09 | 6.2226e-10 | 4.0786e-11 | 117995.562
208019.203 | 9.408e-09 | 1.1484e-08 | 2.9145e-10 | 1.3546e-08 | 1.1738e-08 | 6.0799e-10 | 1.3729e-09 | 6.2598e-10 | 4.0961e-11 | 118007.734
208031.359 | 9.3091e-09 | 1.1407e-08 | 2.934e-10 | 1.3646e-08 | 1.1702e-08 | 6.0474e-10 | 1.3717e-09 | 6.2684e-10 | 4.127e-11 | 118019.89
208043.531 | 9.386e-09 | 1.1396e-08 | 2.925e-10 | 1.3598e-08 | 1.1694e-08 | 6.1149e-10 | 1.3684e-09 | 6.2118e-10 | 4.0901e-11 | 118032.062
208055.703 | 9.3816e-09 | 1.1495e-08 | 2.9232e-10 | 1.3491e-08 | 1.1671e-08 | 6.0276e-10 | 1.3739e-09 | 6.171e-10 | 4.1079e-11 | 118044.234
208067.859 | 9.4473e-09 | 1.128e-08 | 2.8934e-10 | 1.352e-08 | 1.1733e-08 | 6.0969e-10 | 1.3616e-09 | 6.2445e-10 | 4.0964e-11 | 118056.39
208080.031 | 9.2522e-09 | 1.1218e-08 | 2.8707e-10 | 1.3591e-08 | 1.1654e-08 | 6.0805e-10 | 1.36e-09 | 6.1807e-10 | 4.0861e-11 | 118068.562
208092.203 | 9.2838e-09 | 1.1237e-08 | 2.9051e-10 | 1.3539e-08 | 1.1633e-08 | 5.9867e-10 | 1.3585e-09 | 6.2083e-10 | 4.1105e-11 | 118080.734
208104.375 | 9.322e-09 | 1.1152e-08 | 2.8915e-10 | 1.3502e-08 | 1.1732e-08 | 6.0366e-10 | 1.3473e-09 | 6.2015e-10 | 4.0518e-11 | 118092.906
208116.531 | 9.2419e-09 | 1.1382e-08 | 2.8735e-10 | 1.3564e-08 | 1.1641e-08 | 6.0506e-10 | 1.3596e-09 | 6.1265e-10 | 4.0692e-11 | 118105.062
208128.703 | 9.2941e-09 | 1.1177e-08 | 2.9001e-10 | 1.3428e-08 | 1.1627e-08 | 6.1106e-10 | 1.3785e-09 | 6.191e-10 | 4.0565e-11 | 118117.234
208140.875 | 9.2318e-09 | 1.136e-08 | 2.9209e-10 | 1.3549e-08 | 1.1573e-08 | 6.1438e-10 | 1.358e-09 | 6.1926e-10 | 4.0544e-11 | 118129.406
208153.031 | 9.1471e-09 | 1.122e-08 | 2.8919e-10 | 1.338e-08 | 1.163e-08 | 6.0498e-10 | 1.3719e-09 | 6.2283e-10 | 4.0862e-11 | 118141.562
208165.203 | 9.2494e-09 | 1.1142e-08 | 2.9343e-10 | 1.3401e-08 | 1.1767e-08 | 5.9983e-10 | 1.3724e-09 | 6.1776e-10 | 4.0955e-11 | 118153.734
208177.375 | 9.2677e-09 | 1.1252e-08 | 2.9597e-10 | 1.349e-08 | 1.1568e-08 | 6.0382e-10 | 1.354e-09 | 6.222e-10 | 4.0838e-11 | 118165.906
208189.531 | 9.2596e-09 | 1.1328e-08 | 2.903e-10 | 1.3453e-08 | 1.1514e-08 | 6.08e-10 | 1.3639e-09 | 6.1632e-10 | 4.1125e-11 | 118178.062
208201.703 | 9.1372e-09 | 1.1301e-08 | 2.939e-10 | 1.3307e-08 | 1.1693e-08 | 6.0725e-10 | 1.3706e-09 | 6.1419e-10 | 4.0683e-11 | 118190.234
208213.875 | 9.2842e-09 | 1.1302e-08 | 2.879e-10 | 1.3363e-08 | 1.1592e-08 | 6.0672e-10 | 1.3592e-09 | 6.2294e-10 | 4.1025e-11 | 118202.406
208226.031 | 9.2676e-09 | 1.1451e-08 | 2.9284e-10 | 1.3486e-08 | 1.1523e-08 | 6.0696e-10 | 1.3481e-09 | 6.1982e-10 | 4.0907e-11 | 118214.562
208238.203 | 9.2677e-09 | 1.1285e-08 | 2.9131e-10 | 1.3572e-08 | 1.1569e-08 | 5.9868e-10 | 1.372e-09 | 6.1244e-10 | 4.0317e-11 | 118226.734
208250.375 | 9.2362e-09 | 1.1517e-08 | 2.8894e-10 | 1.3235e-08 | 1.163e-08 | 6.0861e-10 | 1.3636e-09 | 6.1123e-10 | 4.0506e-11 | 118238.906
208262.531 | 9.3287e-09 | 1.1257e-08 | 2.9151e-10 | 1.3323e-08 | 1.1553e-08 | 6.0852e-10 | 1.3617e-09 | 6.1757e-10 | 4.0582e-11 | 118251.062
208274.703 | 9.2828e-09 | 1.1358e-08 | 2.8772e-10 | 1.3374e-08 | 1.1683e-08 | 6.0987e-10 | 1.3667e-09 | 6.2281e-10 | 4.056e-11 | 118263.234
208286.875 | 9.2563e-09 | 1.1339e-08 | 2.8739e-10 | 1.3198e-08 | 1.1589e-08 | 6.0395e-10 | 1.3547e-09 | 6.1702e-10 | 4.0665e-11 | 118275.406
208299.047 | 9.6137e-09 | 1.1264e-08 | 2.8782e-10 | 1.3498e-08 | 1.1717e-08 | 6.0913e-10 | 1.3603e-09 | 6.3103e-10 | 4.0645e-11 | 118287.578
208311.203 | 9.3046e-09 | 1.1517e-08 | 2.9236e-10 | 1.3485e-08 | 1.1597e-08 | 6.1481e-10 | 1.3783e-09 | 6.2513e-10 | 4.1599e-11 | 118299.734
208323.375 | 9.3615e-09 | 1.1321e-08 | 2.9465e-10 | 1.3735e-08 | 1.16e-08 | 6.1249e-10 | 1.3764e-09 | 6.232e-10 | 4.1119e-11 | 118311.906
208335.547 | 9.387e-09 | 1.1415e-08 | 2.9169e-10 | 1.3537e-08 | 1.1807e-08 | 6.1303e-10 | 1.384e-09 | 6.1887e-10 | 4.1035e-11 | 118324.078
208347.703 | 9.4778e-09 | 1.1525e-08 | 2.901e-10 | 1.3682e-08 | 1.1787e-08 | 6.0538e-10 | 1.3803e-09 | 6.2084e-10 | 4.0603e-11 | 118336.234
208359.875 | 9.2696e-09 | 1.1195e-08 | 2.9292e-10 | 1.3707e-08 | 1.1709e-08 | 6.0979e-10 | 1.3669e-09 | 6.2685e-10 | 4.0784e-11 | 118348.406
208372.047 | 9.334e-09 | 1.1335e-08 | 2.9002e-10 | 1.3585e-08 | 1.1651e-08 | 6.0987e-10 | 1.3537e-09 | 6.2214e-10 | 4.0667e-11 | 118360.578
208384.203 | 9.2612e-09 | 1.1437e-08 | 2.9393e-10 | 1.3449e-08 | 1.1623e-08 | 6.0539e-10 | 1.3707e-09 | 6.2257e-10 | 4.1044e-11 | 118372.734
208396.375 | 9.4525e-09 | 1.1629e-08 | 2.874e-10 | 1.3473e-08 | 1.1714e-08 | 6.0311e-10 | 1.371e-09 | 6.2185e-10 | 4.1111e-11 | 118384.906
208408.547 | 9.2942e-09 | 1.1446e-08 | 2.8971e-10 | 1.3488e-08 | 1.1653e-08 | 6.09e-10 | 1.3784e-09 | 6.2598e-10 | 4.1269e-11 | 118397.078
208420.703 | 9.2623e-09 | 1.1545e-08 | 2.9436e-10 | 1.3437e-08 | 1.1827e-08 | 6.0196e-10 | 1.3643e-09 | 6.2921e-10 | 4.1178e-11 | 118409.234
208432.875 | 9.4066e-09 | 1.1465e-08 | 2.9423e-10 | 1.3466e-08 | 1.163e-08 | 6.0348e-10 | 1.3618e-09 | 6.233e-10 | 4.1022e-11 | 118421.406
208445.047 | 9.3388e-09 | 1.1501e-08 | 2.9169e-10 | 1.3479e-08 | 1.1594e-08 | 6.0169e-10 | 1.3628e-09 | 6.2612e-10 | 4.0663e-11 | 118433.578
208457.219 | 9.3185e-09 | 1.1526e-08 | 2.9275e-10 | 1.3553e-08 | 1.182e-08 | 6.0774e-10 | 1.3738e-09 | 6.2682e-10 | 4.1083e-11 | 118445.75
208469.375 | 9.3382e-09 | 1.1456e-08 | 2.9439e-10 | 1.3663e-08 | 1.1854e-08 | 6.1552e-10 | 1.3766e-09 | 6.2655e-10 | 4.1197e-11 | 118457.906
208481.547 | 9.4209e-09 | 1.1333e-08 | 2.9428e-10 | 1.347e-08 | 1.1758e-08 | 6.0999e-10 | 1.38e-09 | 6.3467e-10 | 4.1081e-11 | 118470.078
208493.719 | 9.2273e-09 | 1.136e-08 | 2.9327e-10 | 1.3344e-08 | 1.1598e-08 | 6.0813e-10 | 1.3581e-09 | 6.2195e-10 | 4.1335e-11 | 118482.25
208505.875 | 9.368e-09 | 1.1429e-08 | 2.9026e-10 | 1.3559e-08 | 1.1595e-08 | 6.1057e-10 | 1.3673e-09 | 6.2383e-10 | 4.0964e-11 | 118494.406
208518.047 | 9.2765e-09 | 1.1473e-08 | 2.9044e-10 | 1.3557e-08 | 1.1699e-08 | 6.0983e-10 | 1.3733e-09 | 6.2206e-10 | 4.1095e-11 | 118506.578
208530.219 | 9.352e-09 | 1.1487e-08 | 2.9357e-10 | 1.3539e-08 | 1.182e-08 | 6.0862e-10 | 1.3803e-09 | 6.2298e-10 | 4.1092e-11 | 118518.75
208542.375 | 9.3069e-09 | 1.1369e-08 | 2.8927e-10 | 1.3437e-08 | 1.1744e-08 | 6.0975e-10 | 1.3578e-09 | 6.3178e-10 | 4.1032e-11 | 118530.906
208554.547 | 9.47e-09 | 1.1465e-08 | 2.925e-10 | 1.3485e-08 | 1.1826e-08 | 6.0709e-10 | 1.3818e-09 | 6.173e-10 | 4.1424e-11 | 118543.078
208566.719 | 9.4609e-09 | 1.167e-08 | 2.9292e-10 | 1.366e-08 | 1.1891e-08 | 6.0246e-10 | 1.385e-09 | 6.2985e-10 | 4.0463e-11 | 118555.25
208578.875 | 9.4415e-09 | 1.1494e-08 | 2.9216e-10 | 1.3742e-08 | 1.1866e-08 | 6.0333e-10 | 1.3808e-09 | 6.2524e-10 | 4.14e-11 | 118567.406
208591.047 | 9.3522e-09 | 1.1344e-08 | 2.9857e-10 | 1.3531e-08 | 1.1732e-08 | 6.0737e-10 | 1.3715e-09 | 6.2542e-10 | 4.1184e-11 | 118579.578
208603.219 | 9.2817e-09 | 1.1477e-08 | 2.9376e-10 | 1.3518e-08 | 1.1753e-08 | 6.0626e-10 | 1.3627e-09 | 6.1971e-10 | 4.1166e-11 | 118591.75
208615.375 | 9.3537e-09 | 1.1569e-08 | 2.9032e-10 | 1.3505e-08 | 1.1726e-08 | 6.088e-10 | 1.3725e-09 | 6.2236e-10 | 4.0994e-11 | 118603.906
208627.547 | 9.3005e-09 | 1.1287e-08 | 2.9143e-10 | 1.3493e-08 | 1.1623e-08 | 6.0313e-10 | 1.3676e-09 | 6.2288e-10 | 4.0907e-11 | 118616.078
208639.719 | 9.2989e-09 | 1.1443e-08 | 2.9319e-10 | 1.3561e-08 | 1.1858e-08 | 6.0066e-10 | 1.3646e-09 | 6.2408e-10 | 4.1186e-11 | 118628.25
208651.891 | 9.4163e-09 | 1.1507e-08 | 2.9048e-10 | 1.3586e-08 | 1.1603e-08 | 6.0207e-10 | 1.3666e-09 | 6.1509e-10 | 4.1133e-11 | 118640.422
208664.047 | 9.3425e-09 | 1.1487e-08 | 2.9103e-10 | 1.357e-08 | 1.1689e-08 | 6.008e-10 | 1.3728e-09 | 6.2246e-10 | 4.1063e-11 | 118652.578
208676.219 | 9.3498e-09 | 1.1418e-08 | 2.9453e-10 | 1.3395e-08 | 1.1726e-08 | 6.0269e-10 | 1.3724e-09 | 6.2737e-10 | 4.1016e-11 | 118664.75
208688.391 | 9.4279e-09 | 1.1481e-08 | 2.9225e-10 | 1.3485e-08 | 1.1652e-08 | 6.0013e-10 | 1.3874e-09 | 6.1676e-10 | 4.1105e-11 | 118676.922
208700.547 | 9.2831e-09 | 1.1464e-08 | 2.9182e-10 | 1.3498e-08 | 1.168e-08 | 6.0129e-10 | 1.3686e-09 | 6.2139e-10 | 4.1052e-11 | 118689.078
208712.719 | 9.3041e-09 | 1.1415e-08 | 2.9104e-10 | 1.339e-08 | 1.1601e-08 | 5.9631e-10 | 1.3556e-09 | 6.2307e-10 | 4.105e-11 | 118701.25
208724.891 | 9.2236e-09 | 1.1478e-08 | 2.8808e-10 | 1.355e-08 | 1.1579e-08 | 6.0224e-10 | 1.3666e-09 | 6.225e-10 | 4.0229e-11 | 118713.422
208737.047 | 9.3193e-09 | 1.1424e-08 | 2.89e-10 | 1.3489e-08 | 1.1581e-08 | 6.0971e-10 | 1.3601e-09 | 6.2427e-10 | 4.0775e-11 | 118725.578
208749.219 | 9.3285e-09 | 1.1447e-08 | 2.8837e-10 | 1.3442e-08 | 1.1597e-08 | 6.0406e-10 | 1.356e-09 | 6.2258e-10 | 4.0595e-11 | 118737.75
208761.391 | 9.4504e-09 | 1.1404e-08 | 2.888e-10 | 1.335e-08 | 1.1757e-08 | 6.1151e-10 | 1.3521e-09 | 6.193e-10 | 4.0119e-11 | 118749.922
208773.547 | 9.2244e-09 | 1.1357e-08 | 2.8959e-10 | 1.3447e-08 | 1.1637e-08 | 6.0462e-10 | 1.3599e-09 | 6.2121e-10 | 4.0135e-11 | 118762.078
208785.719 | 9.2281e-09 | 1.1372e-08 | 2.9136e-10 | 1.3597e-08 | 1.1547e-08 | 6.092e-10 | 1.3617e-09 | 6.1663e-10 | 4.088e-11 | 118774.25
208797.891 | 9.289e-09 | 1.1449e-08 | 2.9315e-10 | 1.3516e-08 | 1.1659e-08 | 6.057e-10 | 1.3709e-09 | 6.227e-10 | 4.1257e-11 | 118786.422
208810.047 | 9.4355e-09 | 1.1364e-08 | 2.9158e-10 | 1.3574e-08 | 1.1713e-08 | 6.1392e-10 | 1.3712e-09 | 6.1917e-10 | 4.0827e-11 | 118798.578
208822.219 | 9.3387e-09 | 1.143e-08 | 2.8869e-10 | 1.3389e-08 | 1.1731e-08 | 6.0752e-10 | 1.3575e-09 | 6.2961e-10 | 4.106e-11 | 118810.75
208834.391 | 9.356e-09 | 1.1531e-08 | 2.9378e-10 | 1.3364e-08 | 1.1806e-08 | 6.0622e-10 | 1.3734e-09 | 6.1732e-10 | 4.1074e-11 | 118822.922
208846.563 | 9.2998e-09 | 1.1343e-08 | 2.8652e-10 | 1.3454e-08 | 1.1611e-08 | 6.1026e-10 | 1.3577e-09 | 6.2227e-10 | 4.0754e-11 | 118835.094
208858.719 | 9.2768e-09 | 1.1326e-08 | 2.9139e-10 | 1.3539e-08 | 1.1671e-08 | 6.099e-10 | 1.3799e-09 | 6.2741e-10 | 4.1055e-11 | 118847.25
208870.891 | 9.2988e-09 | 1.1447e-08 | 2.9135e-10 | 1.354e-08 | 1.1759e-08 | 6.1199e-10 | 1.3772e-09 | 6.2895e-10 | 4.0688e-11 | 118859.422
208883.063 | 9.5109e-09 | 1.1378e-08 | 2.9025e-10 | 1.336e-08 | 1.169e-08 | 6.0921e-10 | 1.3615e-09 | 6.15e-10 | 3.9903e-11 | 118871.594
208895.219 | 9.3178e-09 | 1.1333e-08 | 2.903e-10 | 1.3437e-08 | 1.1701e-08 | 6.0249e-10 | 1.3688e-09 | 6.1623e-10 | 4.046e-11 | 118883.75
208907.391 | 9.5045e-09 | 1.1265e-08 | 2.9085e-10 | 1.3558e-08 | 1.1635e-08 | 6.1023e-10 | 1.3722e-09 | 6.253e-10 | 4.1599e-11 | 118895.922
208919.563 | 9.5467e-09 | 1.1536e-08 | 2.9704e-10 | 1.3565e-08 | 1.19e-08 | 6.0937e-10 | 1.3734e-09 | 6.2562e-10 | 4.1063e-11 | 118908.094
208931.719 | 9.4745e-09 | 1.158e-08 | 2.9522e-10 | 1.3511e-08 | 1.1623e-08 | 6.0046e-10 | 1.3709e-09 | 6.1975e-10 | 4.1371e-11 | 118920.25
208943.891 | 9.2665e-09 | 1.1221e-08 | 2.9003e-10 | 1.3592e-08 | 1.165e-08 | 6.0632e-10 | 1.3562e-09 | 6.2253e-10 | 4.1289e-11 | 118932.422
208956.063 | 9.3165e-09 | 1.1403e-08 | 2.8979e-10 | 1.3505e-08 | 1.1642e-08 | 5.9826e-10 | 1.3622e-09 | 6.1828e-10 | 4.0891e-11 | 118944.594
208968.219 | 9.3936e-09 | 1.1482e-08 | 2.8997e-10 | 1.3373e-08 | 1.1668e-08 | 6.014e-10 | 1.3725e-09 | 6.1702e-10 | 4.0929e-11 | 118956.75
208980.391 | 9.2616e-09 | 1.1349e-08 | 2.8843e-10 | 1.3448e-08 | 1.1564e-08 | 5.9811e-10 | 1.3555e-09 | 6.2045e-10 | 4.0732e-11 | 118968.922
208992.563 | 9.3039e-09 | 1.1378e-08 | 2.9031e-10 | 1.3433e-08 | 1.1682e-08 | 5.9615e-10 | 1.3561e-09 | 6.183e-10 | 4.0732e-11 | 118981.094
209004.719 | 9.246e-09 | 1.1564e-08 | 2.935e-10 | 1.3429e-08 | 1.1833e-08 | 6.0273e-10 | 1.3556e-09 | 6.2078e-10 | 4.1164e-11 | 118993.25
209016.891 | 9.3047e-09 | 1.1295e-08 | 2.9124e-10 | 1.3536e-08 | 1.1716e-08 | 5.9824e-10 | 1.376e-09 | 6.1892e-10 | 4.0825e-11 | 119005.422
209029.063 | 9.2297e-09 | 1.1474e-08 | 2.8773e-10 | 1.3354e-08 | 1.1745e-08 | 6.0321e-10 | 1.3545e-09 | 6.2189e-10 | 4.069e-11 | 119017.594
209041.234 | 9.3822e-09 | 1.1394e-08 | 2.8927e-10 | 1.3523e-08 | 1.1699e-08 | 5.9746e-10 | 1.3698e-09 | 6.2167e-10 | 4.1058e-11 | 119029.765
209053.391 | 9.3118e-09 | 1.1473e-08 | 2.8973e-10 | 1.3397e-08 | 1.1637e-08 | 5.9658e-10 | 1.371e-09 | 6.2054e-10 | 4.0624e-11 | 119041.922
209065.563 | 9.2527e-09 | 1.1407e-08 | 2.9003e-10 | 1.3442e-08 | 1.1695e-08 | 5.9708e-10 | 1.3693e-09 | 6.2723e-10 | 4.0746e-11 | 119054.094
209077.734 | 9.4281e-09 | 1.1418e-08 | 2.9026e-10 | 1.3535e-08 | 1.1649e-08 | 5.9855e-10 | 1.3574e-09 | 6.2436e-10 | 4.1101e-11 | 119066.265
209089.891 | 9.3863e-09 | 1.1414e-08 | 2.9294e-10 | 1.3573e-08 | 1.1707e-08 | 5.9601e-10 | 1.3674e-09 | 6.2234e-10 | 4.0825e-11 | 119078.422
209102.063 | 9.3283e-09 | 1.1365e-08 | 2.9202e-10 | 1.3641e-08 | 1.1561e-08 | 6.0233e-10 | 1.374e-09 | 6.2781e-10 | 4.0441e-11 | 119090.594
209114.234 | 9.3038e-09 | 1.1441e-08 | 2.871e-10 | 1.3529e-08 | 1.1684e-08 | 6.0803e-10 | 1.351e-09 | 6.1725e-10 | 4.0704e-11 | 119102.765
209126.391 | 9.285e-09 | 1.1361e-08 | 2.8969e-10 | 1.3519e-08 | 1.177e-08 | 5.9928e-10 | 1.3525e-09 | 6.2657e-10 | 4.0815e-11 | 119114.922
209138.563 | 9.3505e-09 | 1.1343e-08 | 2.8989e-10 | 1.3494e-08 | 1.1719e-08 | 6.0471e-10 | 1.3724e-09 | 6.1418e-10 | 4.0747e-11 | 119127.094
209150.734 | 9.2654e-09 | 1.1293e-08 | 2.8515e-10 | 1.3474e-08 | 1.1648e-08 | 5.9612e-10 | 1.3786e-09 | 6.2491e-10 | 4.0999e-11 | 119139.265
209162.891 | 9.2632e-09 | 1.153e-08 | 2.8748e-10 | 1.3357e-08 | 1.1727e-08 | 5.9538e-10 | 1.3488e-09 | 6.181e-10 | 4.0885e-11 | 119151.422
209175.063 | 9.1543e-09 | 1.1365e-08 | 2.893e-10 | 1.3346e-08 | 1.1668e-08 | 5.9538e-10 | 1.3586e-09 | 6.2556e-10 | 4.0773e-11 | 119163.594
209187.234 | 9.2329e-09 | 1.1346e-08 | 2.8997e-10 | 1.3293e-08 | 1.1678e-08 | 5.9721e-10 | 1.3585e-09 | 6.1508e-10 | 4.0757e-11 | 119175.765
209199.391 | 9.1912e-09 | 1.1324e-08 | 2.8757e-10 | 1.3421e-08 | 1.1655e-08 | 5.9435e-10 | 1.3556e-09 | 6.2327e-10 | 4.0686e-11 | 119187.922
209211.563 | 9.2163e-09 | 1.1327e-08 | 2.8626e-10 | 1.3521e-08 | 1.1616e-08 | 5.968e-10 | 1.3706e-09 | 6.1631e-10 | 4.0463e-11 | 119200.094
209223.734 | 9.2939e-09 | 1.1399e-08 | 2.8814e-10 | 1.3437e-08 | 1.1473e-08 | 6.0279e-10 | 1.36e-09 | 6.1493e-10 | 4.0489e-11 | 119212.265
209235.906 | 9.364e-09 | 1.1264e-08 | 2.8679e-10 | 1.3343e-08 | 1.1563e-08 | 6.0373e-10 | 1.3557e-09 | 6.2279e-10 | 4.0917e-11 | 119224.437
209248.063 | 9.3161e-09 | 1.139e-08 | 2.869e-10 | 1.3411e-08 | 1.1594e-08 | 6.0275e-10 | 1.3469e-09 | 6.1645e-10 | 4.0255e-11 | 119236.594
209260.234 | 9.1496e-09 | 1.1299e-08 | 2.8814e-10 | 1.3277e-08 | 1.1602e-08 | 5.9404e-10 | 1.3345e-09 | 6.1392e-10 | 4.0659e-11 | 119248.765
209272.406 | 9.2446e-09 | 1.1264e-08 | 2.8572e-10 | 1.3522e-08 | 1.1527e-08 | 5.9739e-10 | 1.3519e-09 | 6.105e-10 | 4.0324e-11 | 119260.937
209284.563 | 9.3271e-09 | 1.1317e-08 | 2.8663e-10 | 1.3465e-08 | 1.1595e-08 | 5.9308e-10 | 1.366e-09 | 6.1567e-10 | 4.0417e-11 | 119273.094
209296.734 | 9.4599e-09 | 1.1339e-08 | 2.8922e-10 | 1.3515e-08 | 1.1647e-08 | 5.9842e-10 | 1.3512e-09 | 6.1361e-10 | 4.0937e-11 | 119285.265
209308.906 | 9.2788e-09 | 1.1491e-08 | 2.9426e-10 | 1.3486e-08 | 1.1539e-08 | 5.9582e-10 | 1.3523e-09 | 6.2075e-10 | 4.0546e-11 | 119297.437
209321.063 | 9.3124e-09 | 1.1388e-08 | 2.9082e-10 | 1.367e-08 | 1.1649e-08 | 5.9535e-10 | 1.3665e-09 | 6.2363e-10 | 4.0941e-11 | 119309.594
209333.234 | 9.3219e-09 | 1.1383e-08 | 2.9197e-10 | 1.342e-08 | 1.1771e-08 | 6.062e-10 | 1.3751e-09 | 6.149e-10 | 4.1035e-11 | 119321.765
209345.406 | 9.331e-09 | 1.1229e-08 | 2.919e-10 | 1.3436e-08 | 1.1618e-08 | 6.0258e-10 | 1.3631e-09 | 6.1828e-10 | 4.0665e-11 | 119333.937
209357.563 | 9.2461e-09 | 1.1188e-08 | 2.9172e-10 | 1.351e-08 | 1.1586e-08 | 6.0185e-10 | 1.3669e-09 | 6.2347e-10 | 4.0304e-11 | 119346.094
209369.734 | 9.3098e-09 | 1.122e-08 | 2.9043e-10 | 1.3308e-08 | 1.1717e-08 | 5.9939e-10 | 1.3607e-09 | 6.1465e-10 | 4.0384e-11 | 119358.265
209381.906 | 9.1763e-09 | 1.1337e-08 | 2.8885e-10 | 1.3363e-08 | 1.1495e-08 | 5.9945e-10 | 1.3592e-09 | 6.1148e-10 | 4.0674e-11 | 119370.437
209394.063 | 9.2354e-09 | 1.1322e-08 | 2.9034e-10 | 1.3305e-08 | 1.1584e-08 | 5.9505e-10 | 1.3578e-09 | 6.1334e-10 | 4.0395e-11 | 119382.594
209406.234 | 9.2733e-09 | 1.1415e-08 | 2.8876e-10 | 1.3403e-08 | 1.1766e-08 | 5.9457e-10 | 1.3706e-09 | 6.2506e-10 | 4.0202e-11 | 119394.765
209418.406 | 9.3329e-09 | 1.1333e-08 | 2.9077e-10 | 1.3498e-08 | 1.1571e-08 | 6.0601e-10 | 1.3583e-09 | 6.2032e-10 | 4.1348e-11 | 119406.937
209430.578 | 9.2486e-09 | 1.1298e-08 | 2.9029e-10 | 1.3581e-08 | 1.1624e-08 | 5.9868e-10 | 1.3563e-09 | 6.1965e-10 | 4.0712e-11 | 119419.109
209442.734 | 9.3092e-09 | 1.1483e-08 | 2.9252e-10 | 1.3537e-08 | 1.1632e-08 | 6.0373e-10 | 1.3579e-09 | 6.1669e-10 | 4.0661e-11 | 119431.265
209454.906 | 9.1979e-09 | 1.1334e-08 | 2.866e-10 | 1.3278e-08 | 1.1708e-08 | 5.9542e-10 | 1.369e-09 | 6.1933e-10 | 4.065e-11 | 119443.437
209467.078 | 9.3222e-09 | 1.127e-08 | 2.8588e-10 | 1.3414e-08 | 1.1608e-08 | 6.0124e-10 | 1.36e-09 | 6.2251e-10 | 4.0419e-11 | 119455.609
209479.234 | 9.2376e-09 | 1.1425e-08 | 2.8526e-10 | 1.333e-08 | 1.1558e-08 | 5.9566e-10 | 1.3392e-09 | 6.1395e-10 | 4.0785e-11 | 119467.765
209491.406 | 9.2184e-09 | 1.1278e-08 | 2.8631e-10 | 1.322e-08 | 1.173e-08 | 5.9581e-10 | 1.3653e-09 | 6.2358e-10 | 4.1134e-11 | 119479.937
209503.578 | 9.3259e-09 | 1.1428e-08 | 2.8937e-10 | 1.3322e-08 | 1.1651e-08 | 5.9626e-10 | 1.3825e-09 | 6.1354e-10 | 4.0507e-11 | 119492.109
209515.734 | 9.2631e-09 | 1.1225e-08 | 2.8982e-10 | 1.3458e-08 | 1.1619e-08 | 5.9449e-10 | 1.3636e-09 | 6.1403e-10 | 4.0647e-11 | 119504.265
209527.906 | 9.3374e-09 | 1.1384e-08 | 2.9081e-10 | 1.3403e-08 | 1.1578e-08 | 5.9114e-10 | 1.3549e-09 | 6.2584e-10 | 4.0261e-11 | 119516.437
209540.078 | 9.2365e-09 | 1.1333e-08 | 2.8966e-10 | 1.3187e-08 | 1.1657e-08 | 6.0631e-10 | 1.3546e-09 | 6.185e-10 | 4.0794e-11 | 119528.609
209552.234 | 9.1959e-09 | 1.1251e-08 | 2.9267e-10 | 1.3398e-08 | 1.1609e-08 | 5.9925e-10 | 1.3535e-09 | 6.1208e-10 | 4.099e-11 | 119540.765
209564.406 | 9.3019e-09 | 1.123e-08 | 2.9232e-10 | 1.3525e-08 | 1.1574e-08 | 6.0022e-10 | 1.3613e-09 | 6.1471e-10 | 4.095e-11 | 119552.937
209576.578 | 9.355e-09 | 1.1315e-08 | 2.8695e-10 | 1.3409e-08 | 1.1707e-08 | 5.9599e-10 | 1.3527e-09 | 6.1811e-10 | 4.0699e-11 | 119565.109
209588.734 | 9.3165e-09 | 1.1398e-08 | 2.8815e-10 | 1.324e-08 | 1.165e-08 | 5.9105e-10 | 1.3576e-09 | 6.1909e-10 | 4.0329e-11 | 119577.265
209600.906 | 9.2492e-09 | 1.1236e-08 | 2.8795e-10 | 1.3292e-08 | 1.1732e-08 | 5.9356e-10 | 1.3564e-09 | 6.1214e-10 | 4.0832e-11 | 119589.437
209613.078 | 9.3276e-09 | 1.1287e-08 | 2.8753e-10 | 1.346e-08 | 1.1634e-08 | 5.9356e-10 | 1.3306e-09 | 6.1702e-10 | 4.0278e-11 | 119601.609
209625.25 | 9.1671e-09 | 1.1179e-08 | 2.8837e-10 | 1.3311e-08 | 1.1505e-08 | 5.8902e-10 | 1.3431e-09 | 6.0849e-10 | 4.0612e-11 | 119613.781
209637.406 | 9.3011e-09 | 1.1215e-08 | 2.8763e-10 | 1.3268e-08 | 1.1687e-08 | 6.0032e-10 | 1.3613e-09 | 6.1324e-10 | 4.0205e-11 | 119625.937
209649.578 | 9.2454e-09 | 1.136e-08 | 2.8621e-10 | 1.3395e-08 | 1.1792e-08 | 5.9391e-10 | 1.3484e-09 | 6.1067e-10 | 4.0647e-11 | 119638.109
209661.75 | 9.2872e-09 | 1.1313e-08 | 2.8727e-10 | 1.345e-08 | 1.1457e-08 | 5.8922e-10 | 1.3683e-09 | 6.1792e-10 | 4.0342e-11 | 119650.281
209673.906 | 9.24e-09 | 1.127e-08 | 2.9117e-10 | 1.332e-08 | 1.1609e-08 | 5.9441e-10 | 1.3713e-09 | 6.1345e-10 | 4.0341e-11 | 119662.437
209686.078 | 9.3758e-09 | 1.1295e-08 | 2.8954e-10 | 1.3487e-08 | 1.1628e-08 | 5.921e-10 | 1.3675e-09 | 6.1662e-10 | 4.0425e-11 | 119674.609
209698.25 | 9.1935e-09 | 1.1301e-08 | 2.9528e-10 | 1.3651e-08 | 1.1791e-08 | 6.0228e-10 | 1.3786e-09 | 6.18e-10 | 4.1116e-11 | 119686.781
209710.406 | 9.224e-09 | 1.145e-08 | 2.9312e-10 | 1.3621e-08 | 1.1934e-08 | 5.9547e-10 | 1.3669e-09 | 6.1561e-10 | 4.0823e-11 | 119698.937
209722.578 | 9.1875e-09 | 1.1199e-08 | 2.8912e-10 | 1.3153e-08 | 1.1727e-08 | 5.9805e-10 | 1.3497e-09 | 6.0755e-10 | 4.0294e-11 | 119711.109
209734.75 | 9.1513e-09 | 1.1391e-08 | 2.884e-10 | 1.341e-08 | 1.1674e-08 | 5.9815e-10 | 1.3626e-09 | 6.1558e-10 | 4.0609e-11 | 119723.281
209746.906 | 9.2572e-09 | 1.1282e-08 | 2.9028e-10 | 1.3294e-08 | 1.176e-08 | 5.9399e-10 | 1.3609e-09 | 6.1679e-10 | 4.0988e-11 | 119735.437
209759.078 | 9.3754e-09 | 1.1334e-08 | 2.8789e-10 | 1.334e-08 | 1.1791e-08 | 5.9529e-10 | 1.3553e-09 | 6.1349e-10 | 4.0619e-11 | 119747.609
209771.25 | 9.3094e-09 | 1.1515e-08 | 2.8826e-10 | 1.3295e-08 | 1.1601e-08 | 5.9605e-10 | 1.3461e-09 | 6.1691e-10 | 4.0055e-11 | 119759.781
209783.406 | 9.3288e-09 | 1.1267e-08 | 2.8819e-10 | 1.3447e-08 | 1.1778e-08 | 5.9261e-10 | 1.3484e-09 | 6.1285e-10 | 4.0678e-11 | 119771.937
209795.578 | 9.2448e-09 | 1.1276e-08 | 2.8928e-10 | 1.334e-08 | 1.1746e-08 | 5.9783e-10 | 1.3585e-09 | 6.111e-10 | 4.0147e-11 | 119784.109
209807.75 | 9.1498e-09 | 1.1237e-08 | 2.8699e-10 | 1.3308e-08 | 1.1544e-08 | 5.8983e-10 | 1.3536e-09 | 6.1688e-10 | 4.0824e-11 | 119796.281
209819.922 | 9.0313e-09 | 1.1256e-08 | 2.8796e-10 | 1.3357e-08 | 1.1705e-08 | 5.9924e-10 | 1.3404e-09 | 6.1031e-10 | 4.0593e-11 | 119808.453
209832.078 | 9.2214e-09 | 1.1256e-08 | 2.8813e-10 | 1.3341e-08 | 1.1552e-08 | 5.9208e-10 | 1.3546e-09 | 6.087e-10 | 4.0762e-11 | 119820.609
209844.25 | 9.1398e-09 | 1.1247e-08 | 2.8671e-10 | 1.3393e-08 | 1.1482e-08 | 5.9808e-10 | 1.3489e-09 | 6.1117e-10 | 4.0577e-11 | 119832.781
209856.422 | 9.3087e-09 | 1.1432e-08 | 2.8953e-10 | 1.3402e-08 | 1.1652e-08 | 5.899e-10 | 1.3624e-09 | 6.143e-10 | 4.0966e-11 | 119844.953
209868.578 | 9.3642e-09 | 1.1167e-08 | 2.8794e-10 | 1.3431e-08 | 1.1761e-08 | 5.9675e-10 | 1.353e-09 | 6.1909e-10 | 4.0685e-11 | 119857.109
209880.75 | 9.2567e-09 | 1.1253e-08 | 2.8768e-10 | 1.3303e-08 | 1.1638e-08 | 5.9545e-10 | 1.3523e-09 | 6.1897e-10 | 4.105e-11 | 119869.281
209892.922 | 9.2757e-09 | 1.139e-08 | 2.8899e-10 | 1.332e-08 | 1.1838e-08 | 5.9204e-10 | 1.36e-09 | 6.1269e-10 | 4.0327e-11 | 119881.453
209905.078 | 9.2834e-09 | 1.1275e-08 | 2.9003e-10 | 1.348e-08 | 1.1659e-08 | 5.9636e-10 | 1.3552e-09 | 6.1833e-10 | 4.0664e-11 | 119893.609
209917.25 | 9.2413e-09 | 1.1192e-08 | 2.8816e-10 | 1.3356e-08 | 1.1719e-08 | 5.9617e-10 | 1.3422e-09 | 6.1299e-10 | 4.0605e-11 | 119905.781
209929.422 | 9.2672e-09 | 1.1155e-08 | 2.8657e-10 | 1.3384e-08 | 1.1648e-08 | 5.9518e-10 | 1.352e-09 | 6.1345e-10 | 4.0547e-11 | 119917.953
209941.578 | 9.3172e-09 | 1.129e-08 | 2.8971e-10 | 1.3424e-08 | 1.1705e-08 | 5.9955e-10 | 1.3457e-09 | 6.1317e-10 | 4.0668e-11 | 119930.109
209953.75 | 9.4054e-09 | 1.1218e-08 | 2.915e-10 | 1.3433e-08 | 1.1781e-08 | 5.9493e-10 | 1.3477e-09 | 6.1441e-10 | 4.0531e-11 | 119942.281
209965.922 | 9.2129e-09 | 1.1269e-08 | 2.9039e-10 | 1.3511e-08 | 1.1586e-08 | 5.9573e-10 | 1.3453e-09 | 6.1309e-10 | 4.0317e-11 | 119954.453
209978.094 | 9.3213e-09 | 1.1238e-08 | 2.8695e-10 | 1.3438e-08 | 1.1572e-08 | 5.9304e-10 | 1.3406e-09 | 6.126e-10 | 4.0766e-11 | 119966.625
209990.25 | 9.2856e-09 | 1.1156e-08 | 2.8957e-10 | 1.3343e-08 | 1.1587e-08 | 5.9327e-10 | 1.352e-09 | 6.1495e-10 | 4.0629e-11 | 119978.781
210002.422 | 9.3343e-09 | 1.1251e-08 | 2.8803e-10 | 1.3511e-08 | 1.1607e-08 | 6.0237e-10 | 1.3655e-09 | 6.1665e-10 | 4.0929e-11 | 119990.953
210014.594 | 9.3123e-09 | 1.1272e-08 | 2.9126e-10 | 1.3357e-08 | 1.171e-08 | 5.9535e-10 | 1.3549e-09 | 6.072e-10 | 4.0523e-11 | 120003.125
210026.75 | 9.3909e-09 | 1.1374e-08 | 2.8894e-10 | 1.342e-08 | 1.1652e-08 | 5.9535e-10 | 1.3508e-09 | 6.1773e-10 | 4.0711e-11 | 120015.281
210038.922 | 9.2626e-09 | 1.1441e-08 | 2.8588e-10 | 1.3425e-08 | 1.1726e-08 | 5.9215e-10 | 1.3555e-09 | 6.1679e-10 | 4.0004e-11 | 120027.453
210051.094 | 9.4126e-09 | 1.1367e-08 | 2.875e-10 | 1.3368e-08 | 1.166e-08 | 6.0006e-10 | 1.3518e-09 | 6.1735e-10 | 4.0721e-11 | 120039.625
210063.25 | 9.3014e-09 | 1.1334e-08 | 2.8836e-10 | 1.3314e-08 | 1.1656e-08 | 5.9352e-10 | 1.3392e-09 | 6.1794e-10 | 4.0699e-11 | 120051.781
210075.422 | 9.535e-09 | 1.1471e-08 | 2.9035e-10 | 1.3383e-08 | 1.179e-08 | 6.01e-10 | 1.3578e-09 | 6.1688e-10 | 4.0429e-11 | 120063.953
210087.594 | 9.2799e-09 | 1.1237e-08 | 2.9106e-10 | 1.3429e-08 | 1.175e-08 | 5.9931e-10 | 1.365e-09 | 6.1908e-10 | 4.097e-11 | 120076.125
210099.75 | 9.3424e-09 | 1.1443e-08 | 2.9414e-10 | 1.338e-08 | 1.1712e-08 | 6.0264e-10 | 1.3635e-09 | 6.148e-10 | 4.1038e-11 | 120088.281
210111.922 | 9.2402e-09 | 1.1311e-08 | 2.931e-10 | 1.3465e-08 | 1.1731e-08 | 5.9568e-10 | 1.3699e-09 | 6.2346e-10 | 4.1186e-11 | 120100.453
210124.094 | 9.2417e-09 | 1.1321e-08 | 2.9172e-10 | 1.3669e-08 | 1.1772e-08 | 5.9395e-10 | 1.3401e-09 | 6.1733e-10 | 4.0662e-11 | 120112.625
210136.25 | 9.3458e-09 | 1.14e-08 | 2.9165e-10 | 1.3449e-08 | 1.1679e-08 | 5.9481e-10 | 1.3577e-09 | 6.1683e-10 | 4.0582e-11 | 120124.781
210148.422 | 9.3244e-09 | 1.1251e-08 | 2.9082e-10 | 1.3397e-08 | 1.1542e-08 | 5.9489e-10 | 1.3533e-09 | 6.1615e-10 | 4.0869e-11 | 120136.953
210160.594 | 9.3222e-09 | 1.1263e-08 | 2.9279e-10 | 1.3496e-08 | 1.1723e-08 | 5.9093e-10 | 1.3581e-09 | 6.2514e-10 | 4.1043e-11 | 120149.125
210172.766 | 9.3609e-09 | 1.1308e-08 | 2.8862e-10 | 1.339e-08 | 1.1714e-08 | 5.8703e-10 | 1.3614e-09 | 6.2275e-10 | 4.0797e-11 | 120161.297
210184.922 | 9.3594e-09 | 1.1296e-08 | 2.9041e-10 | 1.3365e-08 | 1.1658e-08 | 6.0381e-10 | 1.3582e-09 | 6.0887e-10 | 4.0424e-11 | 120173.453
210197.094 | 9.3096e-09 | 1.1324e-08 | 2.9059e-10 | 1.3471e-08 | 1.1648e-08 | 5.944e-10 | 1.3415e-09 | 6.2063e-10 | 4.0753e-11 | 120185.625
210209.266 | 9.6069e-09 | 1.1393e-08 | 2.915e-10 | 1.3315e-08 | 1.1717e-08 | 5.9474e-10 | 1.3429e-09 | 6.1788e-10 | 4.0762e-11 | 120197.797
210221.422 | 9.3782e-09 | 1.1339e-08 | 2.8989e-10 | 1.3316e-08 | 1.1671e-08 | 5.9794e-10 | 1.3598e-09 | 6.2412e-10 | 4.0166e-11 | 120209.953
210233.594 | 9.2618e-09 | 1.1411e-08 | 2.9207e-10 | 1.3301e-08 | 1.1691e-08 | 5.9936e-10 | 1.3755e-09 | 6.1222e-10 | 4.0349e-11 | 120222.125
210245.766 | 9.5007e-09 | 1.1392e-08 | 2.9011e-10 | 1.3403e-08 | 1.1699e-08 | 6.012e-10 | 1.3536e-09 | 6.1569e-10 | 4.0881e-11 | 120234.297
210257.922 | 9.3148e-09 | 1.134e-08 | 2.8798e-10 | 1.34e-08 | 1.1604e-08 | 6.0066e-10 | 1.3342e-09 | 6.1125e-10 | 4.0875e-11 | 120246.453
210270.094 | 9.3891e-09 | 1.1414e-08 | 2.8948e-10 | 1.3361e-08 | 1.1562e-08 | 6.0512e-10 | 1.3649e-09 | 6.1811e-10 | 4.0336e-11 | 120258.625
210282.266 | 9.3045e-09 | 1.1219e-08 | 2.8777e-10 | 1.3439e-08 | 1.1596e-08 | 5.9511e-10 | 1.3644e-09 | 6.116e-10 | 4.0777e-11 | 120270.797
210294.422 | 9.3443e-09 | 1.1355e-08 | 2.8885e-10 | 1.3465e-08 | 1.1594e-08 | 5.981e-10 | 1.3586e-09 | 6.1241e-10 | 4.1143e-11 | 120282.953
210306.594 | 9.3828e-09 | 1.1247e-08 | 2.9048e-10 | 1.3368e-08 | 1.1728e-08 | 5.9678e-10 | 1.3732e-09 | 6.2442e-10 | 4.0834e-11 | 120295.125
210318.766 | 9.3879e-09 | 1.1254e-08 | 2.8907e-10 | 1.3247e-08 | 1.1697e-08 | 6.0377e-10 | 1.3494e-09 | 6.1702e-10 | 4.0515e-11 | 120307.297
210330.922 | 9.2918e-09 | 1.1246e-08 | 2.8875e-10 | 1.3487e-08 | 1.1571e-08 | 5.9194e-10 | 1.3516e-09 | 6.0368e-10 | 4.0374e-11 | 120319.453
210343.094 | 9.4104e-09 | 1.132e-08 | 2.8867e-10 | 1.3488e-08 | 1.1633e-08 | 5.9563e-10 | 1.3425e-09 | 6.1122e-10 | 4.0937e-11 | 120331.625
210355.266 | 9.4225e-09 | 1.1312e-08 | 2.9033e-10 | 1.3394e-08 | 1.1607e-08 | 5.9749e-10 | 1.3574e-09 | 6.1664e-10 | 4.0908e-11 | 120343.797
210367.438 | 9.4113e-09 | 1.1131e-08 | 2.8608e-10 | 1.3381e-08 | 1.1643e-08 | 5.9865e-10 | 1.3553e-09 | 6.1569e-10 | 4.0147e-11 | 120355.969
210379.594 | 9.3112e-09 | 1.122e-08 | 2.8853e-10 | 1.3308e-08 | 1.1492e-08 | 5.9931e-10 | 1.3387e-09 | 6.1424e-10 | 3.9829e-11 | 120368.125
210391.766 | 9.2603e-09 | 1.1168e-08 | 2.8664e-10 | 1.339e-08 | 1.1571e-08 | 5.9256e-10 | 1.3572e-09 | 6.1248e-10 | 4.0188e-11 | 120380.297
210403.938 | 9.5277e-09 | 1.1216e-08 | 2.8697e-10 | 1.3311e-08 | 1.1638e-08 | 5.93e-10 | 1.3406e-09 | 6.1519e-10 | 4.0759e-11 | 120392.469
210416.094 | 9.4456e-09 | 1.1287e-08 | 2.8656e-10 | 1.323e-08 | 1.1519e-08 | 5.9044e-10 | 1.3519e-09 | 6.1112e-10 | 4.0629e-11 | 120404.625
210428.266 | 9.3103e-09 | 1.1289e-08 | 2.8531e-10 | 1.3446e-08 | 1.1679e-08 | 5.9343e-10 | 1.3537e-09 | 6.1071e-10 | 4.0743e-11 | 120416.797
210440.438 | 9.3637e-09 | 1.1255e-08 | 2.8872e-10 | 1.337e-08 | 1.1641e-08 | 5.9836e-10 | 1.3585e-09 | 6.1747e-10 | 4.0408e-11 | 120428.969
210452.594 | 9.4318e-09 | 1.1351e-08 | 2.8755e-10 | 1.3401e-08 | 1.1863e-08 | 5.9911e-10 | 1.3486e-09 | 6.1674e-10 | 4.0567e-11 | 120441.125
210464.766 | 9.3611e-09 | 1.1333e-08 | 2.8856e-10 | 1.3304e-08 | 1.1668e-08 | 5.9771e-10 | 1.3586e-09 | 6.157e-10 | 4.0131e-11 | 120453.297
210476.938 | 9.3642e-09 | 1.124e-08 | 2.8555e-10 | 1.3204e-08 | 1.1779e-08 | 5.8868e-10 | 1.3678e-09 | 6.1585e-10 | 4.0073e-11 | 120465.469
210489.094 | 9.2118e-09 | 1.1192e-08 | 2.8601e-10 | 1.3316e-08 | 1.1606e-08 | 5.9457e-10 | 1.3561e-09 | 6.1062e-10 | 4.0447e-11 | 120477.625
210501.266 | 9.2627e-09 | 1.1327e-08 | 2.8865e-10 | 1.336e-08 | 1.1601e-08 | 5.9398e-10 | 1.3454e-09 | 6.1538e-10 | 4.0878e-11 | 120489.797
210513.438 | 9.3373e-09 | 1.1274e-08 | 2.8889e-10 | 1.3207e-08 | 1.1619e-08 | 5.8843e-10 | 1.3542e-09 | 6.1307e-10 | 4.0784e-11 | 120501.969
210525.594 | 9.2311e-09 | 1.1275e-08 | 2.879e-10 | 1.3335e-08 | 1.1695e-08 | 5.9577e-10 | 1.3502e-09 | 6.1331e-10 | 4.017e-11 | 120514.125
210537.766 | 9.4244e-09 | 1.1142e-08 | 2.8945e-10 | 1.3433e-08 | 1.1554e-08 | 5.9468e-10 | 1.3651e-09 | 6.0532e-10 | 4.0302e-11 | 120526.297
210549.938 | 9.2784e-09 | 1.125e-08 | 2.8675e-10 | 1.3397e-08 | 1.1642e-08 | 5.9747e-10 | 1.3519e-09 | 6.0936e-10 | 4.0553e-11 | 120538.469
210562.109 | 9.3704e-09 | 1.1344e-08 | 2.8719e-10 | 1.336e-08 | 1.1779e-08 | 5.9748e-10 | 1.3744e-09 | 6.1921e-10 | 4.0745e-11 | 120550.64
210574.266 | 9.3317e-09 | 1.1439e-08 | 2.9069e-10 | 1.3476e-08 | 1.1702e-08 | 6.0122e-10 | 1.3577e-09 | 6.2167e-10 | 4.0547e-11 | 120562.797
210586.438 | 9.3421e-09 | 1.1351e-08 | 2.9055e-10 | 1.3455e-08 | 1.1706e-08 | 6.0004e-10 | 1.3517e-09 | 6.2144e-10 | 4.0704e-11 | 120574.969
210598.609 | 9.2882e-09 | 1.1253e-08 | 2.9368e-10 | 1.3561e-08 | 1.1762e-08 | 5.9863e-10 | 1.3609e-09 | 6.1846e-10 | 4.0648e-11 | 120587.14
210610.766 | 9.2601e-09 | 1.1276e-08 | 2.9151e-10 | 1.342e-08 | 1.1663e-08 | 6.0107e-10 | 1.3613e-09 | 6.2173e-10 | 4.1549e-11 | 120599.297
210622.938 | 9.321e-09 | 1.1292e-08 | 2.9431e-10 | 1.3513e-08 | 1.1689e-08 | 6.0201e-10 | 1.3541e-09 | 6.1685e-10 | 4.0663e-11 | 120611.469
210635.109 | 9.2506e-09 | 1.1166e-08 | 2.8747e-10 | 1.342e-08 | 1.1694e-08 | 5.9778e-10 | 1.3571e-09 | 6.1362e-10 | 3.9581e-11 | 120623.64
210647.266 | 9.1596e-09 | 1.1208e-08 | 2.847e-10 | 1.3322e-08 | 1.1561e-08 | 5.922e-10 | 1.3436e-09 | 6.1363e-10 | 4.027e-11 | 120635.797
210659.438 | 9.2143e-09 | 1.1106e-08 | 2.8408e-10 | 1.3101e-08 | 1.1567e-08 | 5.8701e-10 | 1.3491e-09 | 6.1643e-10 | 3.9858e-11 | 120647.969
210671.609 | 9.1184e-09 | 1.1038e-08 | 2.8305e-10 | 1.3212e-08 | 1.1421e-08 | 5.9404e-10 | 1.3429e-09 | 6.1075e-10 | 4.0203e-11 | 120660.14
210683.766 | 9.2781e-09 | 1.1071e-08 | 2.8788e-10 | 1.3296e-08 | 1.1467e-08 | 5.9026e-10 | 1.3594e-09 | 6.1112e-10 | 4.008e-11 | 120672.297
210695.938 | 9.2361e-09 | 1.1159e-08 | 2.8699e-10 | 1.3299e-08 | 1.1671e-08 | 5.9978e-10 | 1.3451e-09 | 6.0917e-10 | 4.012e-11 | 120684.469
210708.109 | 9.3627e-09 | 1.1301e-08 | 2.8774e-10 | 1.3232e-08 | 1.1562e-08 | 6.0573e-10 | 1.3398e-09 | 6.0732e-10 | 4.0082e-11 | 120696.64
210720.266 | 9.3182e-09 | 1.1234e-08 | 2.8717e-10 | 1.3364e-08 | 1.1559e-08 | 5.975e-10 | 1.3472e-09 | 6.1993e-10 | 4.028e-11 | 120708.797
210732.438 | 9.272e-09 | 1.1101e-08 | 2.8837e-10 | 1.331e-08 | 1.1572e-08 | 5.9127e-10 | 1.3529e-09 | 6.0757e-10 | 4.0514e-11 | 120720.969
210744.609 | 9.2635e-09 | 1.1154e-08 | 2.8931e-10 | 1.3241e-08 | 1.1528e-08 | 6.0241e-10 | 1.3442e-09 | 6.1028e-10 | 4.0409e-11 | 120733.14
210756.781 | 9.249e-09 | 1.1271e-08 | 2.8302e-10 | 1.3339e-08 | 1.1535e-08 | 5.9474e-10 | 1.3624e-09 | 6.1639e-10 | 4.0859e-11 | 120745.312
210768.938 | 9.287e-09 | 1.1151e-08 | 2.8835e-10 | 1.3174e-08 | 1.1579e-08 | 5.9845e-10 | 1.344e-09 | 6.1018e-10 | 4.0451e-11 | 120757.469
210781.109 | 9.2771e-09 | 1.1261e-08 | 2.861e-10 | 1.3327e-08 | 1.162e-08 | 5.9152e-10 | 1.3604e-09 | 6.1683e-10 | 4.0507e-11 | 120769.64
210793.281 | 9.2422e-09 | 1.1173e-08 | 2.8331e-10 | 1.3331e-08 | 1.1503e-08 | 5.9574e-10 | 1.3499e-09 | 6.1101e-10 | 3.9771e-11 | 120781.812
210805.438 | 9.1316e-09 | 1.1224e-08 | 2.8416e-10 | 1.3233e-08 | 1.1536e-08 | 5.9437e-10 | 1.3483e-09 | 6.1504e-10 | 4.0362e-11 | 120793.969
210817.609 | 9.3107e-09 | 1.1242e-08 | 2.8511e-10 | 1.3495e-08 | 1.1519e-08 | 5.9099e-10 | 1.3528e-09 | 6.0835e-10 | 4.0245e-11 | 120806.14
210829.781 | 9.2345e-09 | 1.1187e-08 | 2.8405e-10 | 1.3246e-08 | 1.1548e-08 | 5.992e-10 | 1.3566e-09 | 6.1062e-10 | 4.0755e-11 | 120818.312
210841.938 | 9.3136e-09 | 1.1309e-08 | 2.8935e-10 | 1.3384e-08 | 1.1692e-08 | 6.0317e-10 | 1.3489e-09 | 6.2266e-10 | 4.0925e-11 | 120830.469
210854.109 | 9.3034e-09 | 1.1163e-08 | 2.8832e-10 | 1.3249e-08 | 1.1594e-08 | 5.9451e-10 | 1.3635e-09 | 6.1349e-10 | 4.0346e-11 | 120842.64
210866.281 | 9.3196e-09 | 1.1217e-08 | 2.9104e-10 | 1.3374e-08 | 1.1642e-08 | 5.9635e-10 | 1.3547e-09 | 6.1368e-10 | 4.0239e-11 | 120854.812
210878.438 | 9.2233e-09 | 1.123e-08 | 2.865e-10 | 1.3436e-08 | 1.1651e-08 | 5.9238e-10 | 1.3717e-09 | 6.1849e-10 | 4.0186e-11 | 120866.969
210890.609 | 9.3757e-09 | 1.1177e-08 | 2.8891e-10 | 1.3559e-08 | 1.1684e-08 | 5.9921e-10 | 1.3625e-09 | 6.1642e-10 | 4.0403e-11 | 120879.14
210902.781 | 9.2075e-09 | 1.1163e-08 | 2.9085e-10 | 1.3283e-08 | 1.1583e-08 | 5.9821e-10 | 1.3551e-09 | 6.1494e-10 | 4.021e-11 | 120891.312
210914.938 | 9.2142e-09 | 1.121e-08 | 2.8813e-10 | 1.3231e-08 | 1.161e-08 | 5.9411e-10 | 1.3391e-09 | 6.1628e-10 | 4.0216e-11 | 120903.469
210927.109 | 9.2389e-09 | 1.1198e-08 | 2.9019e-10 | 1.3368e-08 | 1.1611e-08 | 5.8924e-10 | 1.3719e-09 | 6.121e-10 | 4.0093e-11 | 120915.64
210939.281 | 9.1947e-09 | 1.1272e-08 | 2.8535e-10 | 1.3326e-08 | 1.1466e-08 | 5.911e-10 | 1.3467e-09 | 6.1268e-10 | 4.0008e-11 | 120927.812
210951.453 | 9.2148e-09 | 1.1179e-08 | 2.8401e-10 | 1.3294e-08 | 1.1593e-08 | 5.962e-10 | 1.3511e-09 | 6.1515e-10 | 4.0242e-11 | 120939.984
210963.609 | 9.2111e-09 | 1.1099e-08 | 2.8556e-10 | 1.3314e-08 | 1.1508e-08 | 5.8818e-10 | 1.334e-09 | 6.1067e-10 | 3.951e-11 | 120952.14
210975.781 | 9.1388e-09 | 1.1072e-08 | 2.8431e-10 | 1.3198e-08 | 1.1607e-08 | 5.8793e-10 | 1.3293e-09 | 6.0805e-10 | 3.9673e-11 | 120964.312
210987.953 | 9.2673e-09 | 1.11e-08 | 2.8396e-10 | 1.3307e-08 | 1.1494e-08 | 5.9538e-10 | 1.3428e-09 | 6.0966e-10 | 3.989e-11 | 120976.484
211000.109 | 9.228e-09 | 1.1161e-08 | 2.8669e-10 | 1.3127e-08 | 1.1527e-08 | 5.9405e-10 | 1.34e-09 | 6.1245e-10 | 4.0409e-11 | 120988.64
211012.281 | 9.3326e-09 | 1.1086e-08 | 2.8789e-10 | 1.3281e-08 | 1.1618e-08 | 5.9074e-10 | 1.3626e-09 | 6.193e-10 | 4.0637e-11 | 121000.812
211024.453 | 9.2961e-09 | 1.1207e-08 | 2.9151e-10 | 1.3297e-08 | 1.153e-08 | 5.9231e-10 | 1.3443e-09 | 6.1464e-10 | 4.0221e-11 | 121012.984
211036.609 | 9.3812e-09 | 1.1143e-08 | 2.8884e-10 | 1.344e-08 | 1.1652e-08 | 5.9677e-10 | 1.3701e-09 | 6.1686e-10 | 4.0442e-11 | 121025.14
211048.781 | 9.2733e-09 | 1.1275e-08 | 2.9082e-10 | 1.3364e-08 | 1.157e-08 | 5.9643e-10 | 1.3711e-09 | 6.1284e-10 | 4.0787e-11 | 121037.312
211060.953 | 9.3523e-09 | 1.1209e-08 | 2.911e-10 | 1.3464e-08 | 1.1515e-08 | 5.9733e-10 | 1.3421e-09 | 6.2008e-10 | 4.0263e-11 | 121049.484
211073.109 | 9.3512e-09 | 1.1051e-08 | 2.8873e-10 | 1.3391e-08 | 1.1554e-08 | 6.0051e-10 | 1.3554e-09 | 6.082e-10 | 4.0277e-11 | 121061.64
211085.281 | 9.1395e-09 | 1.1079e-08 | 2.8526e-10 | 1.34e-08 | 1.151e-08 | 5.8885e-10 | 1.347e-09 | 6.0704e-10 | 4.0092e-11 | 121073.812
211097.453 | 9.2397e-09 | 1.0978e-08 | 2.9041e-10 | 1.3258e-08 | 1.1323e-08 | 5.9541e-10 | 1.3369e-09 | 6.0952e-10 | 3.9967e-11 | 121085.984
211109.609 | 9.2317e-09 | 1.1041e-08 | 2.875e-10 | 1.3255e-08 | 1.1555e-08 | 5.9384e-10 | 1.3422e-09 | 6.1238e-10 | 3.9574e-11 | 121098.14
211121.781 | 9.2069e-09 | 1.1009e-08 | 2.8615e-10 | 1.3334e-08 | 1.1384e-08 | 5.9011e-10 | 1.3383e-09 | 6.0943e-10 | 3.9922e-11 | 121110.312
211133.953 | 9.1491e-09 | 1.1182e-08 | 2.8516e-10 | 1.3281e-08 | 1.1367e-08 | 5.9444e-10 | 1.3541e-09 | 6.0533e-10 | 4.011e-11 | 121122.484
211146.125 | 9.3045e-09 | 1.1168e-08 | 2.8428e-10 | 1.3339e-08 | 1.1508e-08 | 5.9137e-10 | 1.3635e-09 | 6.0873e-10 | 3.9859e-11 | 121134.656
211158.281 | 9.2034e-09 | 1.1112e-08 | 2.8478e-10 | 1.3133e-08 | 1.1459e-08 | 5.9164e-10 | 1.3353e-09 | 6.1859e-10 | 3.9892e-11 | 121146.812
211170.453 | 9.2484e-09 | 1.1083e-08 | 2.8676e-10 | 1.3191e-08 | 1.1515e-08 | 5.9025e-10 | 1.3351e-09 | 6.1164e-10 | 3.9917e-11 | 121158.984
211182.625 | 9.2881e-09 | 1.1139e-08 | 2.8577e-10 | 1.3442e-08 | 1.1534e-08 | 5.9545e-10 | 1.337e-09 | 6.0862e-10 | 4.0169e-11 | 121171.156
211194.781 | 9.1632e-09 | 1.1218e-08 | 2.8858e-10 | 1.3345e-08 | 1.1471e-08 | 5.9451e-10 | 1.3505e-09 | 6.1335e-10 | 3.9767e-11 | 121183.312
211206.953 | 9.2094e-09 | 1.099e-08 | 2.8671e-10 | 1.3129e-08 | 1.156e-08 | 5.9692e-10 | 1.3551e-09 | 6.1122e-10 | 3.9988e-11 | 121195.484
211219.125 | 9.254e-09 | 1.1172e-08 | 2.8473e-10 | 1.3156e-08 | 1.1456e-08 | 5.952e-10 | 1.3506e-09 | 6.084e-10 | 3.98e-11 | 121207.656
211231.281 | 9.1797e-09 | 1.1163e-08 | 2.8434e-10 | 1.3237e-08 | 1.1481e-08 | 5.8665e-10 | 1.3484e-09 | 6.1566e-10 | 4.0617e-11 | 121219.812
211243.453 | 9.3086e-09 | 1.1118e-08 | 2.8739e-10 | 1.3033e-08 | 1.1599e-08 | 6.0766e-10 | 1.3689e-09 | 6.0783e-10 | 4.0019e-11 | 121231.984
211255.625 | 9.3497e-09 | 1.1303e-08 | 2.8991e-10 | 1.3348e-08 | 1.1563e-08 | 5.9121e-10 | 1.3555e-09 | 6.1326e-10 | 4.0245e-11 | 121244.156
211267.781 | 9.2729e-09 | 1.1168e-08 | 2.8744e-10 | 1.3335e-08 | 1.1501e-08 | 5.887e-10 | 1.3577e-09 | 6.1251e-10 | 4.0264e-11 | 121256.312
211279.953 | 9.1765e-09 | 1.1074e-08 | 2.9123e-10 | 1.3407e-08 | 1.1635e-08 | 5.9348e-10 | 1.3556e-09 | 6.0358e-10 | 3.983e-11 | 121268.484
211292.125 | 9.2965e-09 | 1.1296e-08 | 2.8616e-10 | 1.3334e-08 | 1.1521e-08 | 5.9322e-10 | 1.3571e-09 | 6.0829e-10 | 3.9938e-11 | 121280.656
211304.281 | 9.2276e-09 | 1.1114e-08 | 2.8398e-10 | 1.3188e-08 | 1.1565e-08 | 5.9541e-10 | 1.3452e-09 | 6.108e-10 | 4.0766e-11 | 121292.812
211316.453 | 9.1534e-09 | 1.1203e-08 | 2.8409e-10 | 1.3207e-08 | 1.1479e-08 | 5.9137e-10 | 1.3437e-09 | 6.131e-10 | 4.0224e-11 | 121304.984
211328.625 | 9.1875e-09 | 1.1319e-08 | 2.8391e-10 | 1.323e-08 | 1.1488e-08 | 5.8687e-10 | 1.3402e-09 | 6.0524e-10 | 4.0074e-11 | 121317.156
211340.797 | 9.038e-09 | 1.1153e-08 | 2.8565e-10 | 1.3384e-08 | 1.1559e-08 | 5.9278e-10 | 1.3403e-09 | 6.142e-10 | 4.0294e-11 | 121329.328
211352.953 | 9.3095e-09 | 1.1113e-08 | 2.8874e-10 | 1.351e-08 | 1.1602e-08 | 5.89e-10 | 1.3605e-09 | 6.1613e-10 | 4.0598e-11 | 121341.484
211365.125 | 9.2134e-09 | 1.1163e-08 | 2.8443e-10 | 1.3276e-08 | 1.1535e-08 | 5.9563e-10 | 1.3562e-09 | 6.1154e-10 | 4.0525e-11 | 121353.656
211377.297 | 9.2571e-09 | 1.1258e-08 | 2.8683e-10 | 1.3429e-08 | 1.1583e-08 | 5.9183e-10 | 1.3669e-09 | 6.1715e-10 | 4.0386e-11 | 121365.828
211389.453 | 9.3145e-09 | 1.1211e-08 | 2.8559e-10 | 1.3431e-08 | 1.1718e-08 | 5.9799e-10 | 1.3589e-09 | 6.1849e-10 | 4.0154e-11 | 121377.984
211401.625 | 9.2716e-09 | 1.1271e-08 | 2.8838e-10 | 1.3309e-08 | 1.1763e-08 | 5.9509e-10 | 1.3463e-09 | 6.1662e-10 | 4.0287e-11 | 121390.156
211413.797 | 9.3373e-09 | 1.126e-08 | 2.8934e-10 | 1.3244e-08 | 1.1642e-08 | 5.981e-10 | 1.3615e-09 | 6.1522e-10 | 4.0424e-11 | 121402.328
211425.953 | 9.2644e-09 | 1.119e-08 | 2.8873e-10 | 1.3426e-08 | 1.1662e-08 | 5.9806e-10 | 1.3609e-09 | 6.1841e-10 | 4.0335e-11 | 121414.484
211438.125 | 9.2366e-09 | 1.1246e-08 | 2.8877e-10 | 1.3529e-08 | 1.1775e-08 | 6.0051e-10 | 1.3582e-09 | 6.181e-10 | 4.0857e-11 | 121426.656
211450.297 | 9.3111e-09 | 1.1176e-08 | 2.9323e-10 | 1.3606e-08 | 1.162e-08 | 5.9859e-10 | 1.3597e-09 | 6.1098e-10 | 4.081e-11 | 121438.828
211462.453 | 9.169e-09 | 1.1158e-08 | 2.9347e-10 | 1.3516e-08 | 1.1557e-08 | 5.9544e-10 | 1.3564e-09 | 6.1483e-10 | 4.0472e-11 | 121450.984
211474.625 | 9.2647e-09 | 1.1159e-08 | 2.9099e-10 | 1.3359e-08 | 1.1737e-08 | 5.9828e-10 | 1.3618e-09 | 6.0434e-10 | 4.0083e-11 | 121463.156
211486.797 | 9.2181e-09 | 1.1197e-08 | 2.9037e-10 | 1.3384e-08 | 1.1576e-08 | 5.9417e-10 | 1.3609e-09 | 6.2166e-10 | 4.0752e-11 | 121475.328
211498.969 | 9.3594e-09 | 1.1146e-08 | 2.9135e-10 | 1.3493e-08 | 1.1581e-08 | 5.9457e-10 | 1.3579e-09 | 6.1304e-10 | 4.0055e-11 | 121487.5
211511.125 | 9.2664e-09 | 1.1061e-08 | 2.8771e-10 | 1.3393e-08 | 1.155e-08 | 5.9567e-10 | 1.3462e-09 | 6.109e-10 | 4.002e-11 | 121499.656
211523.297 | 9.2333e-09 | 1.1281e-08 | 2.8967e-10 | 1.3263e-08 | 1.1555e-08 | 5.8908e-10 | 1.3492e-09 | 6.1679e-10 | 4.0352e-11 | 121511.828
211535.469 | 9.1148e-09 | 1.1114e-08 | 2.896e-10 | 1.3401e-08 | 1.1753e-08 | 5.9559e-10 | 1.365e-09 | 6.1435e-10 | 4.1067e-11 | 121524
211547.625 | 9.325e-09 | 1.1202e-08 | 2.8897e-10 | 1.3487e-08 | 1.1546e-08 | 5.9312e-10 | 1.3625e-09 | 6.2296e-10 | 4.0991e-11 | 121536.156
211559.797 | 9.298e-09 | 1.1206e-08 | 2.9102e-10 | 1.3505e-08 | 1.1555e-08 | 5.9737e-10 | 1.352e-09 | 6.2424e-10 | 4.0474e-11 | 121548.328
211571.969 | 9.1917e-09 | 1.1173e-08 | 2.9192e-10 | 1.3266e-08 | 1.1589e-08 | 5.9141e-10 | 1.3497e-09 | 6.1268e-10 | 4.0725e-11 | 121560.5
211584.125 | 9.0687e-09 | 1.1181e-08 | 2.9297e-10 | 1.3223e-08 | 1.169e-08 | 5.8841e-10 | 1.3492e-09 | 6.1872e-10 | 4.0095e-11 | 121572.656
211596.297 | 9.2732e-09 | 1.1105e-08 | 2.8795e-10 | 1.3264e-08 | 1.1584e-08 | 5.8879e-10 | 1.3458e-09 | 6.133e-10 | 4.024e-11 | 121584.828
211608.469 | 9.3327e-09 | 1.1255e-08 | 2.8702e-10 | 1.3311e-08 | 1.1525e-08 | 5.8952e-10 | 1.3534e-09 | 6.1556e-10 | 3.9935e-11 | 121597
211620.625 | 9.195e-09 | 1.1146e-08 | 2.8758e-10 | 1.3233e-08 | 1.1496e-08 | 5.9178e-10 | 1.3495e-09 | 6.1054e-10 | 3.9866e-11 | 121609.156
211632.797 | 9.123e-09 | 1.1132e-08 | 2.8615e-10 | 1.319e-08 | 1.1497e-08 | 5.9213e-10 | 1.3383e-09 | 6.0803e-10 | 4.0094e-11 | 121621.328
211644.969 | 9.1868e-09 | 1.1192e-08 | 2.8397e-10 | 1.3302e-08 | 1.1419e-08 | 5.878e-10 | 1.3583e-09 | 6.1488e-10 | 3.9855e-11 | 121633.5
211657.125 | 9.0946e-09 | 1.1158e-08 | 2.8731e-10 | 1.3322e-08 | 1.1464e-08 | 5.9016e-10 | 1.3508e-09 | 6.1168e-10 | 4.0336e-11 | 121645.656
211669.297 | 9.0831e-09 | 1.1141e-08 | 2.8621e-10 | 1.3141e-08 | 1.1396e-08 | 5.9124e-10 | 1.3663e-09 | 6.1215e-10 | 3.9829e-11 | 121657.828
211681.469 | 9.1529e-09 | 1.1188e-08 | 2.8383e-10 | 1.3263e-08 | 1.1424e-08 | 5.9156e-10 | 1.3564e-09 | 6.0151e-10 | 3.9976e-11 | 121670
211693.641 | 9.0337e-09 | 1.1166e-08 | 2.885e-10 | 1.3257e-08 | 1.1444e-08 | 5.9048e-10 | 1.3403e-09 | 6.059e-10 | 3.9708e-11 | 121682.172
211705.797 | 9.2189e-09 | 1.1157e-08 | 2.864e-10 | 1.3226e-08 | 1.1489e-08 | 5.8734e-10 | 1.3501e-09 | 6.0878e-10 | 3.9949e-11 | 121694.328
211717.969 | 9.1705e-09 | 1.1189e-08 | 2.8415e-10 | 1.3373e-08 | 1.1458e-08 | 5.8741e-10 | 1.3353e-09 | 6.067e-10 | 4.0042e-11 | 121706.5
211730.141 | 9.0313e-09 | 1.1245e-08 | 2.8506e-10 | 1.3254e-08 | 1.1396e-08 | 5.8672e-10 | 1.3496e-09 | 6.1555e-10 | 3.9563e-11 | 121718.672
211742.297 | 9.3086e-09 | 1.1253e-08 | 2.8352e-10 | 1.313e-08 | 1.1494e-08 | 5.8664e-10 | 1.3482e-09 | 6.1391e-10 | 4.0231e-11 | 121730.828
211754.469 | 9.214e-09 | 1.1137e-08 | 2.8449e-10 | 1.3338e-08 | 1.1585e-08 | 5.9219e-10 | 1.3577e-09 | 6.1296e-10 | 3.9989e-11 | 121743
211766.641 | 9.1832e-09 | 1.1182e-08 | 2.8616e-10 | 1.3412e-08 | 1.1403e-08 | 5.8674e-10 | 1.3408e-09 | 6.033e-10 | 4.0485e-11 | 121755.172
211778.797 | 9.1886e-09 | 1.1096e-08 | 2.8504e-10 | 1.3289e-08 | 1.1386e-08 | 5.8683e-10 | 1.3455e-09 | 6.0676e-10 | 3.9798e-11 | 121767.328
211790.969 | 9.068e-09 | 1.0977e-08 | 2.8343e-10 | 1.3243e-08 | 1.1354e-08 | 5.8526e-10 | 1.3272e-09 | 6.0599e-10 | 3.9436e-11 | 121779.5
211803.141 | 9.105e-09 | 1.1056e-08 | 2.8223e-10 | 1.3155e-08 | 1.1352e-08 | 5.8797e-10 | 1.3423e-09 | 6.039e-10 | 3.9596e-11 | 121791.672
211815.297 | 9.0803e-09 | 1.097e-08 | 2.8163e-10 | 1.3195e-08 | 1.1371e-08 | 5.9029e-10 | 1.3309e-09 | 6.0455e-10 | 3.951e-11 | 121803.828
211827.469 | 9.1084e-09 | 1.0872e-08 | 2.813e-10 | 1.3255e-08 | 1.1465e-08 | 5.7845e-10 | 1.3402e-09 | 6.0037e-10 | 3.9707e-11 | 121816
211839.641 | 9.3145e-09 | 1.1096e-08 | 2.8087e-10 | 1.3244e-08 | 1.1404e-08 | 5.8851e-10 | 1.3519e-09 | 6.0871e-10 | 3.9548e-11 | 121828.172
211851.797 | 9.2123e-09 | 1.112e-08 | 2.8792e-10 | 1.3195e-08 | 1.1452e-08 | 5.9879e-10 | 1.3438e-09 | 6.1171e-10 | 3.9681e-11 | 121840.328
211863.969 | 9.124e-09 | 1.1083e-08 | 2.8541e-10 | 1.3118e-08 | 1.1317e-08 | 5.864e-10 | 1.3569e-09 | 6.114e-10 | 3.9658e-11 | 121852.5
211876.141 | 9.2563e-09 | 1.1101e-08 | 2.8439e-10 | 1.3283e-08 | 1.1479e-08 | 5.896e-10 | 1.3604e-09 | 6.1511e-10 | 4.0113e-11 | 121864.672
211888.313 | 9.0656e-09 | 1.0957e-08 | 2.8398e-10 | 1.3199e-08 | 1.1418e-08 | 5.9233e-10 | 1.3409e-09 | 6.1112e-10 | 4.015e-11 | 121876.844
211900.469 | 9.2449e-09 | 1.1029e-08 | 2.8326e-10 | 1.3113e-08 | 1.1592e-08 | 5.9239e-10 | 1.3459e-09 | 6.1201e-10 | 3.9684e-11 | 121889
211912.641 | 9.1943e-09 | 1.1085e-08 | 2.8826e-10 | 1.3177e-08 | 1.1439e-08 | 5.9484e-10 | 1.3501e-09 | 6.082e-10 | 3.9224e-11 | 121901.172
211924.813 | 9.1837e-09 | 1.1046e-08 | 2.8705e-10 | 1.3228e-08 | 1.1518e-08 | 5.8951e-10 | 1.3382e-09 | 6.0575e-10 | 3.9799e-11 | 121913.344
211936.969 | 9.0971e-09 | 1.1114e-08 | 2.8531e-10 | 1.3263e-08 | 1.1518e-08 | 5.9424e-10 | 1.3378e-09 | 6.0998e-10 | 3.9887e-11 | 121925.5
211949.141 | 9.1439e-09 | 1.1135e-08 | 2.8785e-10 | 1.3266e-08 | 1.1571e-08 | 5.877e-10 | 1.3499e-09 | 6.1167e-10 | 4.0013e-11 | 121937.672
211961.313 | 9.2027e-09 | 1.1095e-08 | 2.8699e-10 | 1.327e-08 | 1.1457e-08 | 5.8977e-10 | 1.3448e-09 | 6.0907e-10 | 3.9686e-11 | 121949.844
211973.469 | 9.2649e-09 | 1.1098e-08 | 2.8556e-10 | 1.3302e-08 | 1.1472e-08 | 5.9538e-10 | 1.3398e-09 | 6.0723e-10 | 3.9907e-11 | 121962
211985.641 | 9.1593e-09 | 1.113e-08 | 2.8546e-10 | 1.3337e-08 | 1.1461e-08 | 5.9247e-10 | 1.3557e-09 | 6.1558e-10 | 4.0468e-11 | 121974.172
211997.813 | 9.1929e-09 | 1.1124e-08 | 2.8782e-10 | 1.3249e-08 | 1.1512e-08 | 5.8267e-10 | 1.3574e-09 | 6.1076e-10 | 4.0311e-11 | 121986.344
212009.969 | 9.1838e-09 | 1.1181e-08 | 2.8426e-10 | 1.3145e-08 | 1.1304e-08 | 5.8949e-10 | 1.3378e-09 | 6.0739e-10 | 3.9574e-11 | 121998.5
212022.141 | 9.1194e-09 | 1.1117e-08 | 2.8453e-10 | 1.3206e-08 | 1.1349e-08 | 5.8907e-10 | 1.3317e-09 | 6.1344e-10 | 3.9724e-11 | 122010.672
212034.313 | 9.0757e-09 | 1.1033e-08 | 2.8818e-10 | 1.3264e-08 | 1.1332e-08 | 5.956e-10 | 1.3335e-09 | 6.1455e-10 | 3.9627e-11 | 122022.844
212046.469 | 9.1104e-09 | 1.1046e-08 | 2.8574e-10 | 1.3208e-08 | 1.1525e-08 | 5.871e-10 | 1.3288e-09 | 6.062e-10 | 3.9377e-11 | 122035
212058.641 | 9.1449e-09 | 1.1022e-08 | 2.853e-10 | 1.3199e-08 | 1.1385e-08 | 5.9121e-10 | 1.3436e-09 | 6.0744e-10 | 3.965e-11 | 122047.172
212070.813 | 9.1979e-09 | 1.1033e-08 | 2.8219e-10 | 1.3301e-08 | 1.1532e-08 | 5.8242e-10 | 1.3336e-09 | 6.0525e-10 | 4.0092e-11 | 122059.344
212082.984 | 9.103e-09 | 1.1029e-08 | 2.8719e-10 | 1.3034e-08 | 1.1359e-08 | 5.8801e-10 | 1.3356e-09 | 6.0765e-10 | 3.9794e-11 | 122071.515
212095.141 | 9.175e-09 | 1.1061e-08 | 2.8601e-10 | 1.3198e-08 | 1.1434e-08 | 5.9088e-10 | 1.3457e-09 | 6.1391e-10 | 3.9988e-11 | 122083.672
212107.313 | 9.2929e-09 | 1.106e-08 | 2.8889e-10 | 1.3297e-08 | 1.1556e-08 | 5.9288e-10 | 1.3626e-09 | 6.0765e-10 | 4.0214e-11 | 122095.844
212119.484 | 9.0879e-09 | 1.1158e-08 | 2.9138e-10 | 1.3318e-08 | 1.1541e-08 | 5.8638e-10 | 1.3508e-09 | 6.1293e-10 | 4.0144e-11 | 122108.015
212131.641 | 9.2746e-09 | 1.1049e-08 | 2.8692e-10 | 1.3339e-08 | 1.1394e-08 | 5.8446e-10 | 1.3536e-09 | 6.1262e-10 | 3.9036e-11 | 122120.172
212143.813 | 9.1171e-09 | 1.1096e-08 | 2.8797e-10 | 1.3202e-08 | 1.1577e-08 | 5.8811e-10 | 1.3452e-09 | 6.0878e-10 | 3.9773e-11 | 122132.344
212155.984 | 9.0461e-09 | 1.1032e-08 | 2.8772e-10 | 1.3433e-08 | 1.1527e-08 | 5.8974e-10 | 1.34e-09 | 6.0902e-10 | 3.9242e-11 | 122144.515
212168.141 | 9.0671e-09 | 1.0972e-08 | 2.8598e-10 | 1.3203e-08 | 1.1312e-08 | 5.936e-10 | 1.3387e-09 | 6.0951e-10 | 4.0337e-11 | 122156.672
212180.313 | 8.9133e-09 | 1.0894e-08 | 2.8354e-10 | 1.313e-08 | 1.1273e-08 | 5.843e-10 | 1.336e-09 | 6.1146e-10 | 3.9572e-11 | 122168.844
212192.484 | 9.0796e-09 | 1.094e-08 | 2.8476e-10 | 1.3266e-08 | 1.149e-08 | 5.844e-10 | 1.3485e-09 | 6.1031e-10 | 3.9539e-11 | 122181.015
212204.641 | 8.9591e-09 | 1.0999e-08 | 2.8695e-10 | 1.3135e-08 | 1.1518e-08 | 5.8336e-10 | 1.3391e-09 | 6.0504e-10 | 3.9819e-11 | 122193.172
212216.813 | 9.0846e-09 | 1.0971e-08 | 2.8608e-10 | 1.3172e-08 | 1.1358e-08 | 5.8044e-10 | 1.338e-09 | 6.0499e-10 | 3.988e-11 | 122205.344
212228.984 | 9.2734e-09 | 1.1046e-08 | 2.8456e-10 | 1.3245e-08 | 1.1441e-08 | 5.8278e-10 | 1.3531e-09 | 6.1042e-10 | 3.9603e-11 | 122217.515
212241.141 | 9.1951e-09 | 1.1133e-08 | 2.8542e-10 | 1.3265e-08 | 1.1583e-08 | 5.8677e-10 | 1.3507e-09 | 6.1007e-10 | 3.9829e-11 | 122229.672
212253.313 | 9.1175e-09 | 1.1069e-08 | 2.8392e-10 | 1.3349e-08 | 1.149e-08 | 5.9241e-10 | 1.3336e-09 | 6.0902e-10 | 3.9858e-11 | 122241.844
212265.484 | 9.1377e-09 | 1.0992e-08 | 2.8967e-10 | 1.3261e-08 | 1.1444e-08 | 5.9027e-10 | 1.3507e-09 | 6.0607e-10 | 4e-11 | 122254.015
212277.656 | 9.085e-09 | 1.118e-08 | 2.8521e-10 | 1.3356e-08 | 1.134e-08 | 5.8861e-10 | 1.3333e-09 | 6.0364e-10 | 3.9704e-11 | 122266.187
212289.813 | 9.1264e-09 | 1.1036e-08 | 2.8398e-10 | 1.334e-08 | 1.1413e-08 | 5.849e-10 | 1.3348e-09 | 6.0364e-10 | 3.9009e-11 | 122278.344
212301.984 | 9.1486e-09 | 1.099e-08 | 2.8462e-10 | 1.3291e-08 | 1.1446e-08 | 5.8709e-10 | 1.3676e-09 | 6.1058e-10 | 3.9549e-11 | 122290.515
212314.156 | 9.16e-09 | 1.1068e-08 | 2.8552e-10 | 1.3219e-08 | 1.1534e-08 | 5.9405e-10 | 1.3432e-09 | 6.0834e-10 | 3.9327e-11 | 122302.687
212326.313 | 9.0608e-09 | 1.1121e-08 | 2.8355e-10 | 1.3382e-08 | 1.1391e-08 | 5.807e-10 | 1.3561e-09 | 6.0329e-10 | 3.916e-11 | 122314.844
212338.484 | 9.0861e-09 | 1.113e-08 | 2.819e-10 | 1.3208e-08 | 1.1362e-08 | 5.8241e-10 | 1.3364e-09 | 6.0431e-10 | 3.9813e-11 | 122327.015
212350.656 | 9.0514e-09 | 1.0989e-08 | 2.8205e-10 | 1.3215e-08 | 1.14e-08 | 5.9035e-10 | 1.3399e-09 | 6.0946e-10 | 3.8805e-11 | 122339.187
212362.813 | 9.1787e-09 | 1.1133e-08 | 2.8635e-10 | 1.3308e-08 | 1.1514e-08 | 5.8766e-10 | 1.3582e-09 | 6.1041e-10 | 3.9482e-11 | 122351.344
212374.984 | 9.0734e-09 | 1.1037e-08 | 2.8478e-10 | 1.3107e-08 | 1.1428e-08 | 5.8026e-10 | 1.3387e-09 | 6.0969e-10 | 3.9487e-11 | 122363.515
212387.156 | 9.2244e-09 | 1.1077e-08 | 2.8589e-10 | 1.3163e-08 | 1.1366e-08 | 5.8375e-10 | 1.3489e-09 | 6.0901e-10 | 3.9485e-11 | 122375.687
212399.313 | 9.1042e-09 | 1.1026e-08 | 2.8455e-10 | 1.3286e-08 | 1.1383e-08 | 5.8189e-10 | 1.3606e-09 | 6.0476e-10 | 3.9251e-11 | 122387.844
212411.484 | 9.1194e-09 | 1.1119e-08 | 2.8248e-10 | 1.33e-08 | 1.1473e-08 | 5.8345e-10 | 1.3339e-09 | 6.0394e-10 | 3.9189e-11 | 122400.015
212423.656 | 9.0054e-09 | 1.1056e-08 | 2.8307e-10 | 1.3078e-08 | 1.14e-08 | 5.8131e-10 | 1.3173e-09 | 6.0594e-10 | 3.9435e-11 | 122412.187
212435.813 | 9.0085e-09 | 1.1057e-08 | 2.827e-10 | 1.3077e-08 | 1.1252e-08 | 5.8343e-10 | 1.3421e-09 | 6.0359e-10 | 3.9457e-11 | 122424.344
212447.984 | 8.9415e-09 | 1.1124e-08 | 2.8179e-10 | 1.3139e-08 | 1.1374e-08 | 5.861e-10 | 1.3319e-09 | 6.0639e-10 | 3.9388e-11 | 122436.515
212460.156 | 9.1307e-09 | 1.1178e-08 | 2.8123e-10 | 1.3168e-08 | 1.1262e-08 | 5.8496e-10 | 1.3321e-09 | 5.982e-10 | 3.9354e-11 | 122448.687
212472.328 | 9.0526e-09 | 1.1179e-08 | 2.8392e-10 | 1.3186e-08 | 1.1391e-08 | 5.7621e-10 | 1.3319e-09 | 6.063e-10 | 3.9267e-11 | 122460.859
212484.484 | 9.088e-09 | 1.0992e-08 | 2.8139e-10 | 1.3035e-08 | 1.1262e-08 | 5.8121e-10 | 1.3305e-09 | 6.0363e-10 | 3.9447e-11 | 122473.015
212496.656 | 9.0998e-09 | 1.1025e-08 | 2.8309e-10 | 1.319e-08 | 1.1344e-08 | 5.7766e-10 | 1.3401e-09 | 6.0522e-10 | 3.9223e-11 | 122485.187
212508.828 | 9.2425e-09 | 1.1041e-08 | 2.8634e-10 | 1.3148e-08 | 1.1362e-08 | 5.8405e-10 | 1.3559e-09 | 6.0432e-10 | 3.9816e-11 | 122497.359
212520.984 | 9.2089e-09 | 1.1051e-08 | 2.8292e-10 | 1.3227e-08 | 1.1367e-08 | 5.8349e-10 | 1.343e-09 | 6.1412e-10 | 3.9601e-11 | 122509.515
212533.156 | 9.1186e-09 | 1.113e-08 | 2.8842e-10 | 1.3217e-08 | 1.1395e-08 | 5.8536e-10 | 1.355e-09 | 6.1194e-10 | 3.9839e-11 | 122521.687
212545.328 | 9.2374e-09 | 1.1123e-08 | 2.857e-10 | 1.3302e-08 | 1.1443e-08 | 5.833e-10 | 1.335e-09 | 6.0933e-10 | 3.9082e-11 | 122533.859
212557.484 | 9.1571e-09 | 1.1122e-08 | 2.8578e-10 | 1.3239e-08 | 1.1457e-08 | 5.8404e-10 | 1.3597e-09 | 6.1428e-10 | 3.9505e-11 | 122546.015
212569.656 | 9.1396e-09 | 1.1141e-08 | 2.844e-10 | 1.3354e-08 | 1.1473e-08 | 5.8673e-10 | 1.3439e-09 | 6.1134e-10 | 3.9849e-11 | 122558.187
212581.828 | 9.071e-09 | 1.1091e-08 | 2.8692e-10 | 1.3252e-08 | 1.1405e-08 | 5.8701e-10 | 1.3425e-09 | 6.0909e-10 | 3.9743e-11 | 122570.359
212593.984 | 9.1063e-09 | 1.1109e-08 | 2.8582e-10 | 1.3324e-08 | 1.1468e-08 | 5.8981e-10 | 1.3475e-09 | 6.1139e-10 | 3.9985e-11 | 122582.515
212606.156 | 9.2252e-09 | 1.1193e-08 | 2.8824e-10 | 1.3329e-08 | 1.1459e-08 | 5.836e-10 | 1.3354e-09 | 6.0906e-10 | 4.0052e-11 | 122594.687
212618.328 | 9.1732e-09 | 1.1162e-08 | 2.8125e-10 | 1.3268e-08 | 1.1428e-08 | 5.8815e-10 | 1.3489e-09 | 6.0806e-10 | 4.0107e-11 | 122606.859
212630.484 | 9.0459e-09 | 1.122e-08 | 2.8503e-10 | 1.3198e-08 | 1.1404e-08 | 5.881e-10 | 1.338e-09 | 6.0166e-10 | 3.9707e-11 | 122619.015
212642.656 | 9.081e-09 | 1.1031e-08 | 2.8795e-10 | 1.3315e-08 | 1.147e-08 | 5.9223e-10 | 1.3451e-09 | 6.0776e-10 | 3.9677e-11 | 122631.187
212654.828 | 9.2207e-09 | 1.129e-08 | 2.8837e-10 | 1.3223e-08 | 1.1555e-08 | 5.922e-10 | 1.3477e-09 | 6.0798e-10 | 3.9316e-11 | 122643.359
212667 | 9.1926e-09 | 1.1213e-08 | 2.8791e-10 | 1.3087e-08 | 1.1495e-08 | 5.8864e-10 | 1.3356e-09 | 6.068e-10 | 4.005e-11 | 122655.531
212679.156 | 9.2059e-09 | 1.1259e-08 | 2.8407e-10 | 1.3213e-08 | 1.1538e-08 | 5.8399e-10 | 1.3398e-09 | 6.0787e-10 | 4.0264e-11 | 122667.687
212691.328 | 9.1379e-09 | 1.1222e-08 | 2.8957e-10 | 1.3274e-08 | 1.1544e-08 | 5.9253e-10 | 1.3399e-09 | 6.0656e-10 | 3.9837e-11 | 122679.859
212703.5 | 9.0995e-09 | 1.1061e-08 | 2.8444e-10 | 1.3204e-08 | 1.1515e-08 | 5.8976e-10 | 1.3271e-09 | 6.0775e-10 | 3.9506e-11 | 122692.031
212715.656 | 9.167e-09 | 1.1171e-08 | 2.8698e-10 | 1.335e-08 | 1.154e-08 | 5.8424e-10 | 1.3421e-09 | 6.0432e-10 | 3.9638e-11 | 122704.187
212727.828 | 8.9034e-09 | 1.1025e-08 | 2.8904e-10 | 1.3165e-08 | 1.143e-08 | 5.854e-10 | 1.3426e-09 | 6.0697e-10 | 3.9166e-11 | 122716.359
212740 | 9.1261e-09 | 1.1043e-08 | 2.8354e-10 | 1.3132e-08 | 1.1552e-08 | 5.8289e-10 | 1.3344e-09 | 6.102e-10 | 3.9962e-11 | 122728.531
212752.156 | 8.9727e-09 | 1.1199e-08 | 2.8665e-10 | 1.3275e-08 | 1.1497e-08 | 5.8462e-10 | 1.3348e-09 | 6.1157e-10 | 3.9583e-11 | 122740.687
212764.328 | 9.1535e-09 | 1.1294e-08 | 2.86e-10 | 1.3069e-08 | 1.1546e-08 | 5.8876e-10 | 1.3557e-09 | 6.0935e-10 | 3.9511e-11 | 122752.859
212776.5 | 9.1471e-09 | 1.1143e-08 | 2.8908e-10 | 1.3046e-08 | 1.1485e-08 | 5.9006e-10 | 1.3393e-09 | 6.0762e-10 | 3.9629e-11 | 122765.031
212788.656 | 9.1104e-09 | 1.1148e-08 | 2.8618e-10 | 1.3339e-08 | 1.1584e-08 | 5.8971e-10 | 1.3333e-09 | 6.0512e-10 | 3.971e-11 | 122777.187
212800.828 | 9.3346e-09 | 1.1139e-08 | 2.8481e-10 | 1.323e-08 | 1.1476e-08 | 5.8886e-10 | 1.3403e-09 | 6.0777e-10 | 3.9471e-11 | 122789.359
212813 | 9.109e-09 | 1.1097e-08 | 2.8695e-10 | 1.3053e-08 | 1.1426e-08 | 5.9187e-10 | 1.3505e-09 | 6.0738e-10 | 3.9658e-11 | 122801.531
212825.156 | 9.0868e-09 | 1.1042e-08 | 2.8397e-10 | 1.3308e-08 | 1.1373e-08 | 5.8624e-10 | 1.3247e-09 | 6.0138e-10 | 3.9279e-11 | 122813.687
212837.328 | 9.1168e-09 | 1.1126e-08 | 2.8374e-10 | 1.3114e-08 | 1.1353e-08 | 5.8741e-10 | 1.3252e-09 | 5.9956e-10 | 3.9e-11 | 122825.859
212849.5 | 9.06e-09 | 1.1e-08 | 2.8567e-10 | 1.3101e-08 | 1.1425e-08 | 5.87e-10 | 1.3261e-09 | 6.0365e-10 | 3.8965e-11 | 122838.031
212861.672 | 9.1941e-09 | 1.1137e-08 | 2.8515e-10 | 1.3186e-08 | 1.1286e-08 | 5.8712e-10 | 1.3293e-09 | 6.0623e-10 | 3.9087e-11 | 122850.203
212873.828 | 9.3469e-09 | 1.111e-08 | 2.8467e-10 | 1.3153e-08 | 1.1426e-08 | 5.8556e-10 | 1.3297e-09 | 6.027e-10 | 3.965e-11 | 122862.359
212886 | 9.0946e-09 | 1.0906e-08 | 2.8738e-10 | 1.3297e-08 | 1.1298e-08 | 5.8163e-10 | 1.3368e-09 | 6.0546e-10 | 3.978e-11 | 122874.531
212898.172 | 9.0298e-09 | 1.1069e-08 | 2.8746e-10 | 1.3191e-08 | 1.1463e-08 | 5.8e-10 | 1.3359e-09 | 6.0921e-10 | 3.9178e-11 | 122886.703
212910.328 | 9.0467e-09 | 1.0902e-08 | 2.814e-10 | 1.302e-08 | 1.1535e-08 | 5.846e-10 | 1.338e-09 | 6.0497e-10 | 3.9171e-11 | 122898.859
212922.5 | 9.1024e-09 | 1.0966e-08 | 2.8529e-10 | 1.3158e-08 | 1.1398e-08 | 5.8497e-10 | 1.3182e-09 | 6.0564e-10 | 3.9356e-11 | 122911.031
212934.672 | 9.1147e-09 | 1.0922e-08 | 2.839e-10 | 1.3213e-08 | 1.133e-08 | 5.8724e-10 | 1.3511e-09 | 6.0701e-10 | 3.9619e-11 | 122923.203
212946.828 | 9.1397e-09 | 1.1017e-08 | 2.857e-10 | 1.3168e-08 | 1.1485e-08 | 5.8959e-10 | 1.3245e-09 | 6.0941e-10 | 3.9511e-11 | 122935.359
212959 | 9.0094e-09 | 1.0997e-08 | 2.8438e-10 | 1.3086e-08 | 1.1415e-08 | 5.8439e-10 | 1.328e-09 | 6.0108e-10 | 3.9588e-11 | 122947.531
212971.172 | 9.2096e-09 | 1.0964e-08 | 2.8704e-10 | 1.2921e-08 | 1.1501e-08 | 5.8763e-10 | 1.3317e-09 | 5.956e-10 | 3.9208e-11 | 122959.703
212983.328 | 8.9675e-09 | 1.0893e-08 | 2.8585e-10 | 1.3097e-08 | 1.144e-08 | 5.8523e-10 | 1.3369e-09 | 6.0171e-10 | 3.9332e-11 | 122971.859
212995.5 | 9.042e-09 | 1.0971e-08 | 2.8118e-10 | 1.3109e-08 | 1.1501e-08 | 5.8831e-10 | 1.3228e-09 | 6.0615e-10 | 3.9512e-11 | 122984.031
213007.672 | 9.1117e-09 | 1.1017e-08 | 2.8482e-10 | 1.3084e-08 | 1.1393e-08 | 5.805e-10 | 1.3347e-09 | 6.0008e-10 | 3.9613e-11 | 122996.203
213019.844 | 9.0289e-09 | 1.0777e-08 | 2.8559e-10 | 1.3076e-08 | 1.1502e-08 | 5.9137e-10 | 1.3307e-09 | 5.9988e-10 | 3.9086e-11 | 123008.375
213032 | 9.1005e-09 | 1.0919e-08 | 2.8525e-10 | 1.3045e-08 | 1.1423e-08 | 5.8398e-10 | 1.3481e-09 | 6.0066e-10 | 3.9098e-11 | 123020.531
213044.172 | 9.0829e-09 | 1.0869e-08 | 2.8302e-10 | 1.3173e-08 | 1.1378e-08 | 5.8649e-10 | 1.3291e-09 | 5.9779e-10 | 3.9184e-11 | 123032.703
213056.344 | 9.0385e-09 | 1.0972e-08 | 2.8553e-10 | 1.3055e-08 | 1.1316e-08 | 5.8137e-10 | 1.3402e-09 | 5.9926e-10 | 3.9158e-11 | 123044.875
213068.5 | 9.0837e-09 | 1.0998e-08 | 2.8034e-10 | 1.3053e-08 | 1.1449e-08 | 5.8448e-10 | 1.3345e-09 | 6.023e-10 | 3.9738e-11 | 123057.031
213080.672 | 8.9986e-09 | 1.0913e-08 | 2.8053e-10 | 1.2835e-08 | 1.1355e-08 | 5.8327e-10 | 1.3239e-09 | 6.0256e-10 | 3.888e-11 | 123069.203
213092.844 | 9.0477e-09 | 1.0965e-08 | 2.8368e-10 | 1.303e-08 | 1.1252e-08 | 5.8328e-10 | 1.3147e-09 | 5.9625e-10 | 3.8979e-11 | 123081.375
213105 | 8.9723e-09 | 1.0885e-08 | 2.7802e-10 | 1.2915e-08 | 1.1321e-08 | 5.846e-10 | 1.3399e-09 | 5.9579e-10 | 3.86e-11 | 123093.531
213117.172 | 8.9736e-09 | 1.1097e-08 | 2.7823e-10 | 1.3031e-08 | 1.1347e-08 | 5.827e-10 | 1.311e-09 | 6.0223e-10 | 3.8806e-11 | 123105.703
213129.344 | 8.9695e-09 | 1.1036e-08 | 2.8132e-10 | 1.2787e-08 | 1.1396e-08 | 5.8699e-10 | 1.3118e-09 | 5.9774e-10 | 3.8887e-11 | 123117.875
213141.5 | 8.8951e-09 | 1.0903e-08 | 2.8081e-10 | 1.2761e-08 | 1.1337e-08 | 5.8565e-10 | 1.3193e-09 | 5.9215e-10 | 3.8391e-11 | 123130.031
213153.672 | 8.9018e-09 | 1.0857e-08 | 2.8245e-10 | 1.2961e-08 | 1.1395e-08 | 5.8918e-10 | 1.3231e-09 | 6.0343e-10 | 3.8807e-11 | 123142.203
213165.844 | 9.1579e-09 | 1.1059e-08 | 2.8302e-10 | 1.3062e-08 | 1.1323e-08 | 5.784e-10 | 1.3209e-09 | 6.0458e-10 | 3.9058e-11 | 123154.375
213178 | 9.0745e-09 | 1.1049e-08 | 2.8266e-10 | 1.284e-08 | 1.1287e-08 | 5.8321e-10 | 1.319e-09 | 5.9769e-10 | 3.8641e-11 | 123166.531
213190.172 | 8.9474e-09 | 1.0851e-08 | 2.8076e-10 | 1.2988e-08 | 1.1214e-08 | 5.807e-10 | 1.3115e-09 | 6.0309e-10 | 3.9518e-11 | 123178.703
213202.344 | 8.9932e-09 | 1.0851e-08 | 2.812e-10 | 1.296e-08 | 1.1374e-08 | 5.8344e-10 | 1.3233e-09 | 5.98e-10 | 3.8788e-11 | 123190.875
213214.516 | 9.0516e-09 | 1.0906e-08 | 2.8334e-10 | 1.2715e-08 | 1.149e-08 | 5.8119e-10 | 1.3097e-09 | 5.9981e-10 | 3.8839e-11 | 123203.047
213226.672 | 8.9987e-09 | 1.0861e-08 | 2.7708e-10 | 1.2922e-08 | 1.1231e-08 | 5.8118e-10 | 1.3226e-09 | 6.0237e-10 | 3.8488e-11 | 123215.203
213238.844 | 9.1536e-09 | 1.0913e-08 | 2.8269e-10 | 1.2945e-08 | 1.1223e-08 | 5.7812e-10 | 1.3073e-09 | 6.024e-10 | 3.9117e-11 | 123227.375
213251.016 | 8.9882e-09 | 1.0966e-08 | 2.8333e-10 | 1.2986e-08 | 1.1259e-08 | 5.8552e-10 | 1.3243e-09 | 6.0175e-10 | 3.9407e-11 | 123239.547
213263.172 | 8.9968e-09 | 1.0967e-08 | 2.8145e-10 | 1.2946e-08 | 1.1239e-08 | 5.8063e-10 | 1.326e-09 | 5.9541e-10 | 3.8906e-11 | 123251.703
213275.344 | 9.2409e-09 | 1.0869e-08 | 2.8225e-10 | 1.3124e-08 | 1.1288e-08 | 5.8085e-10 | 1.3155e-09 | 6.0346e-10 | 3.8952e-11 | 123263.875
213287.516 | 9.1713e-09 | 1.1021e-08 | 2.8106e-10 | 1.3045e-08 | 1.1407e-08 | 5.7914e-10 | 1.338e-09 | 5.9719e-10 | 3.9188e-11 | 123276.047
213299.672 | 9.1064e-09 | 1.0964e-08 | 2.8515e-10 | 1.2978e-08 | 1.1378e-08 | 5.7977e-10 | 1.3347e-09 | 6.0026e-10 | 3.9299e-11 | 123288.203
213311.844 | 9.0102e-09 | 1.105e-08 | 2.8088e-10 | 1.2996e-08 | 1.1432e-08 | 5.8494e-10 | 1.3153e-09 | 6.009e-10 | 3.905e-11 | 123300.375
213324.016 | 9.1197e-09 | 1.0795e-08 | 2.8366e-10 | 1.2951e-08 | 1.129e-08 | 5.8613e-10 | 1.326e-09 | 6.0119e-10 | 3.926e-11 | 123312.547
213336.172 | 9.0986e-09 | 1.1025e-08 | 2.8402e-10 | 1.3016e-08 | 1.1422e-08 | 5.8217e-10 | 1.3241e-09 | 6.0057e-10 | 3.9513e-11 | 123324.703
213348.344 | 9.0694e-09 | 1.1096e-08 | 2.8203e-10 | 1.3037e-08 | 1.134e-08 | 5.8212e-10 | 1.3211e-09 | 5.9441e-10 | 3.8778e-11 | 123336.875
213360.516 | 9.149e-09 | 1.0979e-08 | 2.7963e-10 | 1.2875e-08 | 1.1248e-08 | 5.8434e-10 | 1.3194e-09 | 5.9311e-10 | 3.8634e-11 | 123349.047
213372.672 | 9.0564e-09 | 1.0893e-08 | 2.7731e-10 | 1.2957e-08 | 1.1309e-08 | 5.7534e-10 | 1.3192e-09 | 5.948e-10 | 3.8468e-11 | 123361.203
213384.844 | 8.9908e-09 | 1.0756e-08 | 2.782e-10 | 1.3108e-08 | 1.1429e-08 | 5.8098e-10 | 1.315e-09 | 5.9184e-10 | 3.8997e-11 | 123373.375
213397.016 | 9.0242e-09 | 1.0771e-08 | 2.7607e-10 | 1.3017e-08 | 1.1355e-08 | 5.7836e-10 | 1.3236e-09 | 5.9679e-10 | 3.8862e-11 | 123385.547
213409.188 | 9.0689e-09 | 1.0687e-08 | 2.7857e-10 | 1.2855e-08 | 1.1412e-08 | 5.7768e-10 | 1.306e-09 | 5.9056e-10 | 3.8974e-11 | 123397.719
213421.344 | 8.9146e-09 | 1.0836e-08 | 2.7954e-10 | 1.2817e-08 | 1.1272e-08 | 5.789e-10 | 1.315e-09 | 5.9554e-10 | 3.8805e-11 | 123409.875
213433.516 | 9.1248e-09 | 1.0904e-08 | 2.778e-10 | 1.282e-08 | 1.1331e-08 | 5.7831e-10 | 1.322e-09 | 5.9936e-10 | 3.8627e-11 | 123422.047
213445.688 | 9.0727e-09 | 1.0911e-08 | 2.8281e-10 | 1.3074e-08 | 1.1351e-08 | 5.7983e-10 | 1.3146e-09 | 6.006e-10 | 3.9612e-11 | 123434.219
213457.844 | 9.0943e-09 | 1.1004e-08 | 2.8218e-10 | 1.3031e-08 | 1.1368e-08 | 5.8495e-10 | 1.3132e-09 | 5.9785e-10 | 3.9192e-11 | 123446.375
213470.016 | 9.0483e-09 | 1.108e-08 | 2.7886e-10 | 1.2977e-08 | 1.1336e-08 | 5.8025e-10 | 1.3248e-09 | 6.053e-10 | 3.8855e-11 | 123458.547
213482.188 | 9.065e-09 | 1.0996e-08 | 2.8138e-10 | 1.2883e-08 | 1.121e-08 | 5.7991e-10 | 1.3213e-09 | 5.9649e-10 | 3.9117e-11 | 123470.719
213494.344 | 9.1033e-09 | 1.1059e-08 | 2.8049e-10 | 1.3171e-08 | 1.1367e-08 | 5.8442e-10 | 1.3116e-09 | 5.947e-10 | 3.9092e-11 | 123482.875
213506.516 | 9.1078e-09 | 1.0999e-08 | 2.7769e-10 | 1.2997e-08 | 1.1328e-08 | 5.7836e-10 | 1.309e-09 | 5.9899e-10 | 3.9006e-11 | 123495.047
213518.688 | 9.1132e-09 | 1.0959e-08 | 2.8215e-10 | 1.2943e-08 | 1.1414e-08 | 5.8363e-10 | 1.3277e-09 | 6.0497e-10 | 3.9505e-11 | 123507.219
213530.844 | 8.9898e-09 | 1.0992e-08 | 2.8273e-10 | 1.3115e-08 | 1.143e-08 | 5.8433e-10 | 1.3326e-09 | 6.0065e-10 | 3.9052e-11 | 123519.375
213543.016 | 9.079e-09 | 1.0982e-08 | 2.819e-10 | 1.3067e-08 | 1.1295e-08 | 5.7893e-10 | 1.3264e-09 | 5.9404e-10 | 3.8682e-11 | 123531.547
213555.188 | 9.1894e-09 | 1.091e-08 | 2.8094e-10 | 1.2926e-08 | 1.1276e-08 | 5.8466e-10 | 1.3097e-09 | 6.0042e-10 | 3.8916e-11 | 123543.719
213567.344 | 9.0701e-09 | 1.0948e-08 | 2.8051e-10 | 1.282e-08 | 1.1152e-08 | 5.7652e-10 | 1.3018e-09 | 5.9584e-10 | 3.8823e-11 | 123555.875
213579.516 | 9.1403e-09 | 1.0842e-08 | 2.7929e-10 | 1.278e-08 | 1.1152e-08 | 5.777e-10 | 1.3133e-09 | 5.9098e-10 | 3.8669e-11 | 123568.047
213591.688 | 8.9725e-09 | 1.09e-08 | 2.7789e-10 | 1.2777e-08 | 1.13e-08 | 5.8134e-10 | 1.3001e-09 | 5.9587e-10 | 3.8719e-11 | 123580.219
213603.859 | 9.0139e-09 | 1.0887e-08 | 2.8066e-10 | 1.295e-08 | 1.1193e-08 | 5.7735e-10 | 1.3162e-09 | 5.9489e-10 | 3.8666e-11 | 123592.39
213616.016 | 8.9853e-09 | 1.0855e-08 | 2.8001e-10 | 1.2784e-08 | 1.1358e-08 | 5.7768e-10 | 1.3106e-09 | 5.9563e-10 | 3.8143e-11 | 123604.547
213628.188 | 8.9882e-09 | 1.0776e-08 | 2.7932e-10 | 1.2786e-08 | 1.1365e-08 | 5.8132e-10 | 1.316e-09 | 5.9247e-10 | 3.9109e-11 | 123616.719
213640.359 | 9.1389e-09 | 1.0942e-08 | 2.7626e-10 | 1.2947e-08 | 1.1358e-08 | 5.7432e-10 | 1.3087e-09 | 5.9549e-10 | 3.9127e-11 | 123628.89
213652.516 | 9.1535e-09 | 1.0907e-08 | 2.7945e-10 | 1.2932e-08 | 1.129e-08 | 5.7537e-10 | 1.3347e-09 | 5.9892e-10 | 3.8594e-11 | 123641.047
213664.688 | 9.0264e-09 | 1.0808e-08 | 2.8443e-10 | 1.3051e-08 | 1.1359e-08 | 5.7794e-10 | 1.2961e-09 | 5.8889e-10 | 3.8904e-11 | 123653.219
213676.859 | 8.9862e-09 | 1.0891e-08 | 2.7996e-10 | 1.3007e-08 | 1.1393e-08 | 5.8161e-10 | 1.3023e-09 | 5.9952e-10 | 3.9046e-11 | 123665.39
213689.016 | 9.0129e-09 | 1.0827e-08 | 2.7675e-10 | 1.3e-08 | 1.1277e-08 | 5.7375e-10 | 1.3126e-09 | 5.9174e-10 | 3.9205e-11 | 123677.547
213701.188 | 9.052e-09 | 1.0992e-08 | 2.7891e-10 | 1.2845e-08 | 1.1294e-08 | 5.7977e-10 | 1.324e-09 | 5.969e-10 | 3.9033e-11 | 123689.719
213713.359 | 8.9621e-09 | 1.0761e-08 | 2.7935e-10 | 1.2781e-08 | 1.12e-08 | 5.757e-10 | 1.3104e-09 | 5.9065e-10 | 3.8296e-11 | 123701.89
213725.516 | 8.9145e-09 | 1.0751e-08 | 2.7535e-10 | 1.2686e-08 | 1.1151e-08 | 5.6989e-10 | 1.2931e-09 | 5.9503e-10 | 3.8355e-11 | 123714.047
213737.688 | 8.9738e-09 | 1.0722e-08 | 2.7711e-10 | 1.2821e-08 | 1.1157e-08 | 5.7499e-10 | 1.3024e-09 | 5.9609e-10 | 3.8075e-11 | 123726.219
213749.859 | 8.8832e-09 | 1.0933e-08 | 2.7343e-10 | 1.2737e-08 | 1.1194e-08 | 5.742e-10 | 1.3134e-09 | 5.8956e-10 | 3.8614e-11 | 123738.39
213762.016 | 9.031e-09 | 1.0822e-08 | 2.7721e-10 | 1.285e-08 | 1.1318e-08 | 5.7495e-10 | 1.3018e-09 | 5.9389e-10 | 3.8567e-11 | 123750.547
213774.188 | 9.0108e-09 | 1.087e-08 | 2.8087e-10 | 1.2909e-08 | 1.1316e-08 | 5.7493e-10 | 1.3247e-09 | 5.8973e-10 | 3.9035e-11 | 123762.719
213786.359 | 9.2254e-09 | 1.084e-08 | 2.7932e-10 | 1.2926e-08 | 1.1185e-08 | 5.7254e-10 | 1.304e-09 | 5.8977e-10 | 3.8799e-11 | 123774.89
213798.531 | 9.0908e-09 | 1.0794e-08 | 2.7834e-10 | 1.2921e-08 | 1.1272e-08 | 5.7811e-10 | 1.3062e-09 | 5.9334e-10 | 3.8982e-11 | 123787.062
213810.688 | 8.9726e-09 | 1.0767e-08 | 2.7487e-10 | 1.274e-08 | 1.1104e-08 | 5.7644e-10 | 1.3249e-09 | 5.9709e-10 | 3.8362e-11 | 123799.219
213822.859 | 8.9706e-09 | 1.0851e-08 | 2.7736e-10 | 1.2944e-08 | 1.1244e-08 | 5.709e-10 | 1.2942e-09 | 5.9135e-10 | 3.8509e-11 | 123811.39
213835.031 | 9.0931e-09 | 1.0721e-08 | 2.7715e-10 | 1.2745e-08 | 1.1265e-08 | 5.6677e-10 | 1.3216e-09 | 5.9517e-10 | 3.8457e-11 | 123823.562
213847.188 | 9.0375e-09 | 1.0819e-08 | 2.773e-10 | 1.2897e-08 | 1.1216e-08 | 5.7276e-10 | 1.297e-09 | 5.973e-10 | 3.8857e-11 | 123835.719
213859.359 | 9.2309e-09 | 1.0888e-08 | 2.7519e-10 | 1.2831e-08 | 1.1384e-08 | 5.7844e-10 | 1.331e-09 | 5.9349e-10 | 3.8599e-11 | 123847.89
213871.531 | 9.129e-09 | 1.0876e-08 | 2.7887e-10 | 1.2847e-08 | 1.1462e-08 | 5.7795e-10 | 1.3081e-09 | 5.8802e-10 | 3.9063e-11 | 123860.062
213883.688 | 9.0949e-09 | 1.087e-08 | 2.7873e-10 | 1.2913e-08 | 1.1498e-08 | 5.8173e-10 | 1.3234e-09 | 5.9645e-10 | 3.8791e-11 | 123872.219
213895.859 | 8.9754e-09 | 1.09e-08 | 2.7999e-10 | 1.2923e-08 | 1.1356e-08 | 5.8163e-10 | 1.3057e-09 | 5.9035e-10 | 3.8696e-11 | 123884.39
213908.031 | 9.0329e-09 | 1.0873e-08 | 2.7726e-10 | 1.2775e-08 | 1.1333e-08 | 5.7599e-10 | 1.3248e-09 | 5.9097e-10 | 3.8737e-11 | 123896.562
213920.188 | 9.0626e-09 | 1.0864e-08 | 2.7924e-10 | 1.2962e-08 | 1.1317e-08 | 5.7255e-10 | 1.3061e-09 | 5.8573e-10 | 3.7845e-11 | 123908.719
213932.359 | 8.8668e-09 | 1.0665e-08 | 2.755e-10 | 1.2617e-08 | 1.1107e-08 | 5.6599e-10 | 1.2734e-09 | 5.8603e-10 | 3.8157e-11 | 123920.89
213944.531 | 9.0287e-09 | 1.0867e-08 | 2.722e-10 | 1.2546e-08 | 1.1149e-08 | 5.7178e-10 | 1.2959e-09 | 5.7944e-10 | 3.844e-11 | 123933.062
213956.688 | 8.9421e-09 | 1.0707e-08 | 2.7266e-10 | 1.2725e-08 | 1.1154e-08 | 5.6777e-10 | 1.286e-09 | 5.8119e-10 | 3.8433e-11 | 123945.219
213968.859 | 8.9056e-09 | 1.0657e-08 | 2.7229e-10 | 1.2545e-08 | 1.1024e-08 | 5.6172e-10 | 1.2806e-09 | 5.7872e-10 | 3.7635e-11 | 123957.39
213981.031 | 8.8724e-09 | 1.0673e-08 | 2.7232e-10 | 1.2703e-08 | 1.11e-08 | 5.6794e-10 | 1.277e-09 | 5.7702e-10 | 3.8379e-11 | 123969.562
213993.203 | 8.9552e-09 | 1.0748e-08 | 2.7447e-10 | 1.2646e-08 | 1.1218e-08 | 5.6696e-10 | 1.3068e-09 | 5.8767e-10 | 3.8058e-11 | 123981.734
214005.359 | 8.9909e-09 | 1.0731e-08 | 2.7512e-10 | 1.2782e-08 | 1.1158e-08 | 5.6502e-10 | 1.271e-09 | 5.8863e-10 | 3.8031e-11 | 123993.89
214017.531 | 9.0648e-09 | 1.0609e-08 | 2.7364e-10 | 1.2672e-08 | 1.1158e-08 | 5.7029e-10 | 1.3092e-09 | 5.8404e-10 | 3.8444e-11 | 124006.062
214029.703 | 8.9325e-09 | 1.0737e-08 | 2.7451e-10 | 1.2777e-08 | 1.1222e-08 | 5.6924e-10 | 1.2984e-09 | 5.8238e-10 | 3.8029e-11 | 124018.234
214041.859 | 8.8944e-09 | 1.0682e-08 | 2.7543e-10 | 1.2783e-08 | 1.1224e-08 | 5.7328e-10 | 1.303e-09 | 5.9215e-10 | 3.8271e-11 | 124030.39
214054.031 | 8.9504e-09 | 1.0846e-08 | 2.7613e-10 | 1.2793e-08 | 1.1102e-08 | 5.7128e-10 | 1.302e-09 | 5.9607e-10 | 3.872e-11 | 124042.562
214066.203 | 8.9472e-09 | 1.0934e-08 | 2.796e-10 | 1.2867e-08 | 1.1167e-08 | 5.759e-10 | 1.3078e-09 | 5.9665e-10 | 3.8982e-11 | 124054.734
214078.359 | 8.9706e-09 | 1.0981e-08 | 2.7943e-10 | 1.2851e-08 | 1.132e-08 | 5.8253e-10 | 1.3235e-09 | 5.9562e-10 | 3.9053e-11 | 124066.89
214090.531 | 8.9733e-09 | 1.0894e-08 | 2.8022e-10 | 1.3021e-08 | 1.1317e-08 | 5.8166e-10 | 1.3136e-09 | 5.9469e-10 | 3.9276e-11 | 124079.062
214102.703 | 9.0121e-09 | 1.0733e-08 | 2.7752e-10 | 1.2984e-08 | 1.1328e-08 | 5.7933e-10 | 1.3145e-09 | 6.0073e-10 | 3.9088e-11 | 124091.234
214114.859 | 8.9679e-09 | 1.0996e-08 | 2.8049e-10 | 1.2873e-08 | 1.1257e-08 | 5.812e-10 | 1.321e-09 | 5.9341e-10 | 3.8669e-11 | 124103.39
214127.031 | 8.9001e-09 | 1.0932e-08 | 2.7905e-10 | 1.285e-08 | 1.1191e-08 | 5.7478e-10 | 1.3324e-09 | 5.9649e-10 | 3.8591e-11 | 124115.562
214139.203 | 9.226e-09 | 1.0931e-08 | 2.8267e-10 | 1.2995e-08 | 1.126e-08 | 5.758e-10 | 1.3213e-09 | 5.9032e-10 | 3.881e-11 | 124127.734
214151.359 | 9.0746e-09 | 1.0971e-08 | 2.8111e-10 | 1.2888e-08 | 1.1313e-08 | 5.7761e-10 | 1.327e-09 | 5.9916e-10 | 3.9296e-11 | 124139.89
214163.531 | 8.9936e-09 | 1.0926e-08 | 2.7793e-10 | 1.3078e-08 | 1.1301e-08 | 5.8236e-10 | 1.333e-09 | 5.9571e-10 | 3.9246e-11 | 124152.062
214175.703 | 9.1061e-09 | 1.106e-08 | 2.8158e-10 | 1.3022e-08 | 1.141e-08 | 5.7127e-10 | 1.3285e-09 | 6.0075e-10 | 3.9429e-11 | 124164.234
214187.875 | 9.0317e-09 | 1.0936e-08 | 2.8073e-10 | 1.2992e-08 | 1.1377e-08 | 5.8914e-10 | 1.3259e-09 | 5.9921e-10 | 3.9325e-11 | 124176.406
214200.031 | 8.985e-09 | 1.1002e-08 | 2.8142e-10 | 1.3003e-08 | 1.1421e-08 | 5.7574e-10 | 1.3315e-09 | 6.0389e-10 | 3.8822e-11 | 124188.562
214212.203 | 9.0235e-09 | 1.0961e-08 | 2.7874e-10 | 1.3026e-08 | 1.1358e-08 | 5.8181e-10 | 1.315e-09 | 6.0093e-10 | 3.9142e-11 | 124200.734
214224.375 | 8.9689e-09 | 1.0862e-08 | 2.8087e-10 | 1.3014e-08 | 1.1234e-08 | 5.7685e-10 | 1.3229e-09 | 6.0456e-10 | 3.9377e-11 | 124212.906
214236.531 | 8.9801e-09 | 1.0808e-08 | 2.8215e-10 | 1.3004e-08 | 1.1264e-08 | 5.7845e-10 | 1.317e-09 | 5.9293e-10 | 3.9036e-11 | 124225.062
214248.703 | 9.0432e-09 | 1.1087e-08 | 2.7968e-10 | 1.3107e-08 | 1.1233e-08 | 5.7612e-10 | 1.3328e-09 | 6.0296e-10 | 3.923e-11 | 124237.234
214260.875 | 9.1748e-09 | 1.1133e-08 | 2.8029e-10 | 1.3037e-08 | 1.1447e-08 | 5.7423e-10 | 1.3148e-09 | 5.9476e-10 | 3.8858e-11 | 124249.406
214273.031 | 8.8805e-09 | 1.0893e-08 | 2.8274e-10 | 1.2911e-08 | 1.144e-08 | 5.7611e-10 | 1.3147e-09 | 5.9701e-10 | 3.8898e-11 | 124261.562
214285.203 | 8.9287e-09 | 1.0939e-08 | 2.8408e-10 | 1.2779e-08 | 1.1175e-08 | 5.7662e-10 | 1.3144e-09 | 5.9049e-10 | 3.8629e-11 | 124273.734
214297.375 | 9.045e-09 | 1.0935e-08 | 2.8151e-10 | 1.2811e-08 | 1.1252e-08 | 5.7777e-10 | 1.3061e-09 | 5.9321e-10 | 3.9015e-11 | 124285.906
214309.531 | 8.9044e-09 | 1.0811e-08 | 2.7653e-10 | 1.3129e-08 | 1.128e-08 | 5.7519e-10 | 1.3309e-09 | 5.9776e-10 | 3.8698e-11 | 124298.062
214321.703 | 9.0128e-09 | 1.1122e-08 | 2.7812e-10 | 1.2835e-08 | 1.1271e-08 | 5.7841e-10 | 1.3205e-09 | 5.8979e-10 | 3.8616e-11 | 124310.234
214333.875 | 9.0312e-09 | 1.1004e-08 | 2.7848e-10 | 1.2817e-08 | 1.1234e-08 | 5.7536e-10 | 1.3147e-09 | 5.9658e-10 | 3.8882e-11 | 124322.406
214346.031 | 9.044e-09 | 1.0926e-08 | 2.8502e-10 | 1.3008e-08 | 1.1315e-08 | 5.7464e-10 | 1.3206e-09 | 6.014e-10 | 3.9419e-11 | 124334.562
214358.203 | 9.066e-09 | 1.095e-08 | 2.8367e-10 | 1.2853e-08 | 1.1254e-08 | 5.7437e-10 | 1.3221e-09 | 6.0266e-10 | 3.8759e-11 | 124346.734
214370.375 | 8.9889e-09 | 1.0886e-08 | 2.8005e-10 | 1.3049e-08 | 1.1313e-08 | 5.7585e-10 | 1.3272e-09 | 5.9355e-10 | 3.8799e-11 | 124358.906
214382.547 | 9.0057e-09 | 1.0988e-08 | 2.8114e-10 | 1.2929e-08 | 1.1293e-08 | 5.7964e-10 | 1.3348e-09 | 5.9886e-10 | 3.8928e-11 | 124371.078
214394.703 | 8.8948e-09 | 1.0991e-08 | 2.8264e-10 | 1.2948e-08 | 1.1379e-08 | 5.7845e-10 | 1.3294e-09 | 6.023e-10 | 3.9319e-11 | 124383.234
214406.875 | 8.9988e-09 | 1.0915e-08 | 2.8328e-10 | 1.3051e-08 | 1.1299e-08 | 5.7573e-10 | 1.3404e-09 | 5.9984e-10 | 3.8616e-11 | 124395.406
214419.047 | 8.9734e-09 | 1.1076e-08 | 2.832e-10 | 1.3079e-08 | 1.1289e-08 | 5.7628e-10 | 1.3256e-09 | 6.0013e-10 | 3.9506e-11 | 124407.578
214431.203 | 8.9552e-09 | 1.0988e-08 | 2.8191e-10 | 1.3034e-08 | 1.1255e-08 | 5.7531e-10 | 1.3281e-09 | 5.9769e-10 | 3.9382e-11 | 124419.734
214443.375 | 9.0626e-09 | 1.0942e-08 | 2.8219e-10 | 1.3023e-08 | 1.1412e-08 | 5.6971e-10 | 1.3147e-09 | 5.9653e-10 | 3.882e-11 | 124431.906
214455.547 | 9.138e-09 | 1.0952e-08 | 2.7865e-10 | 1.2909e-08 | 1.1208e-08 | 5.7074e-10 | 1.3104e-09 | 6.0752e-10 | 3.871e-11 | 124444.078
214467.703 | 9.2182e-09 | 1.1007e-08 | 2.7737e-10 | 1.2876e-08 | 1.1236e-08 | 5.7669e-10 | 1.3267e-09 | 5.9722e-10 | 3.9055e-11 | 124456.234
214479.875 | 9.0629e-09 | 1.1063e-08 | 2.7869e-10 | 1.286e-08 | 1.145e-08 | 5.7078e-10 | 1.3307e-09 | 5.8722e-10 | 3.9322e-11 | 124468.406
214492.047 | 9.0481e-09 | 1.0963e-08 | 2.7835e-10 | 1.3042e-08 | 1.1228e-08 | 5.7473e-10 | 1.3162e-09 | 5.9469e-10 | 3.9055e-11 | 124480.578
214504.203 | 9.0298e-09 | 1.1032e-08 | 2.7921e-10 | 1.293e-08 | 1.1261e-08 | 5.7126e-10 | 1.3103e-09 | 5.9287e-10 | 3.8675e-11 | 124492.734
214516.375 | 8.9568e-09 | 1.1012e-08 | 2.8103e-10 | 1.3032e-08 | 1.1175e-08 | 5.7575e-10 | 1.3105e-09 | 5.9667e-10 | 3.912e-11 | 124504.906
214528.547 | 9.282e-09 | 1.1008e-08 | 2.7874e-10 | 1.2873e-08 | 1.132e-08 | 5.6876e-10 | 1.3267e-09 | 5.9345e-10 | 3.8806e-11 | 124517.078
214540.719 | 9.0737e-09 | 1.1062e-08 | 2.8028e-10 | 1.3106e-08 | 1.1548e-08 | 5.7357e-10 | 1.3174e-09 | 5.9523e-10 | 3.9297e-11 | 124529.25
214552.875 | 9.1666e-09 | 1.0947e-08 | 2.7748e-10 | 1.2969e-08 | 1.1373e-08 | 5.7597e-10 | 1.3118e-09 | 5.9189e-10 | 3.918e-11 | 124541.406
214565.047 | 9.0544e-09 | 1.1036e-08 | 2.8185e-10 | 1.3027e-08 | 1.1423e-08 | 5.6912e-10 | 1.3332e-09 | 5.9471e-10 | 3.8918e-11 | 124553.578
214577.219 | 8.9792e-09 | 1.0941e-08 | 2.8253e-10 | 1.2892e-08 | 1.1494e-08 | 5.7231e-10 | 1.3214e-09 | 5.96e-10 | 3.8708e-11 | 124565.75
214589.375 | 9.09e-09 | 1.1071e-08 | 2.7908e-10 | 1.308e-08 | 1.1369e-08 | 5.7861e-10 | 1.316e-09 | 6.0489e-10 | 3.9191e-11 | 124577.906
214601.547 | 9.0594e-09 | 1.094e-08 | 2.8466e-10 | 1.2942e-08 | 1.1305e-08 | 5.791e-10 | 1.3133e-09 | 5.949e-10 | 3.892e-11 | 124590.078
214613.719 | 9.0227e-09 | 1.0889e-08 | 2.7873e-10 | 1.2769e-08 | 1.1208e-08 | 5.7406e-10 | 1.3174e-09 | 5.9517e-10 | 3.9145e-11 | 124602.25
214625.875 | 8.9978e-09 | 1.1013e-08 | 2.7737e-10 | 1.2812e-08 | 1.1388e-08 | 5.792e-10 | 1.3227e-09 | 5.9786e-10 | 3.8592e-11 | 124614.406
214638.047 | 8.973e-09 | 1.092e-08 | 2.8026e-10 | 1.2913e-08 | 1.1293e-08 | 5.7159e-10 | 1.3192e-09 | 5.9515e-10 | 3.9142e-11 | 124626.578
214650.219 | 8.9661e-09 | 1.0887e-08 | 2.8025e-10 | 1.29e-08 | 1.1231e-08 | 5.7168e-10 | 1.3092e-09 | 5.9471e-10 | 3.8715e-11 | 124638.75
214662.375 | 9.0189e-09 | 1.0916e-08 | 2.7764e-10 | 1.2855e-08 | 1.1362e-08 | 5.7129e-10 | 1.318e-09 | 5.9648e-10 | 3.9408e-11 | 124650.906
214674.547 | 9.0294e-09 | 1.105e-08 | 2.7814e-10 | 1.2862e-08 | 1.1338e-08 | 5.7877e-10 | 1.3136e-09 | 5.9732e-10 | 3.9322e-11 | 124663.078
214686.719 | 8.956e-09 | 1.1025e-08 | 2.7736e-10 | 1.2939e-08 | 1.1128e-08 | 5.6566e-10 | 1.3203e-09 | 5.9379e-10 | 3.8421e-11 | 124675.25
214698.875 | 9.1189e-09 | 1.0922e-08 | 2.7784e-10 | 1.2837e-08 | 1.1253e-08 | 5.7288e-10 | 1.309e-09 | 5.9256e-10 | 3.8414e-11 | 124687.406
214711.047 | 8.9237e-09 | 1.086e-08 | 2.7673e-10 | 1.2672e-08 | 1.1096e-08 | 5.6534e-10 | 1.3193e-09 | 5.9143e-10 | 3.8645e-11 | 124699.578
214723.219 | 8.9476e-09 | 1.0768e-08 | 2.7596e-10 | 1.273e-08 | 1.1224e-08 | 5.685e-10 | 1.3079e-09 | 5.8738e-10 | 3.8361e-11 | 124711.75
214735.391 | 8.9359e-09 | 1.0893e-08 | 2.7777e-10 | 1.2602e-08 | 1.1176e-08 | 5.6816e-10 | 1.3078e-09 | 5.9027e-10 | 3.8159e-11 | 124723.922
214747.547 | 8.8714e-09 | 1.0755e-08 | 2.7578e-10 | 1.2746e-08 | 1.1111e-08 | 5.691e-10 | 1.299e-09 | 5.8748e-10 | 3.8451e-11 | 124736.078
214759.719 | 8.969e-09 | 1.0903e-08 | 2.7712e-10 | 1.2801e-08 | 1.1201e-08 | 5.7423e-10 | 1.2935e-09 | 5.9816e-10 | 3.8249e-11 | 124748.25
214771.891 | 9.0314e-09 | 1.0936e-08 | 2.7737e-10 | 1.2864e-08 | 1.1126e-08 | 5.7296e-10 | 1.3044e-09 | 5.8929e-10 | 3.819e-11 | 124760.422
214784.047 | 9.1131e-09 | 1.0919e-08 | 2.7682e-10 | 1.2792e-08 | 1.1224e-08 | 5.836e-10 | 1.3098e-09 | 5.8947e-10 | 3.8871e-11 | 124772.578
214796.219 | 9.0569e-09 | 1.0992e-08 | 2.8083e-10 | 1.2862e-08 | 1.1207e-08 | 5.7669e-10 | 1.3184e-09 | 5.9825e-10 | 3.8868e-11 | 124784.75
214808.391 | 8.9771e-09 | 1.075e-08 | 2.7636e-10 | 1.2979e-08 | 1.1321e-08 | 5.7649e-10 | 1.3191e-09 | 5.9367e-10 | 3.8418e-11 | 124796.922
214820.547 | 9.007e-09 | 1.0865e-08 | 2.7635e-10 | 1.287e-08 | 1.1356e-08 | 5.7238e-10 | 1.3177e-09 | 5.9133e-10 | 3.8526e-11 | 124809.078
214832.719 | 9.0717e-09 | 1.0879e-08 | 2.8004e-10 | 1.2929e-08 | 1.1293e-08 | 5.7395e-10 | 1.3181e-09 | 5.9624e-10 | 3.8607e-11 | 124821.25
214844.891 | 8.9263e-09 | 1.0852e-08 | 2.7903e-10 | 1.2872e-08 | 1.1137e-08 | 5.7287e-10 | 1.312e-09 | 5.9016e-10 | 3.8773e-11 | 124833.422
214857.047 | 8.8481e-09 | 1.0879e-08 | 2.7732e-10 | 1.2837e-08 | 1.1234e-08 | 5.7526e-10 | 1.3106e-09 | 5.9468e-10 | 3.8806e-11 | 124845.578
214869.219 | 9.117e-09 | 1.0844e-08 | 2.735e-10 | 1.2818e-08 | 1.1159e-08 | 5.6851e-10 | 1.2991e-09 | 5.8786e-10 | 3.8568e-11 | 124857.75
214881.391 | 9.1591e-09 | 1.0883e-08 | 2.7347e-10 | 1.2901e-08 | 1.1108e-08 | 5.7052e-10 | 1.3083e-09 | 5.8843e-10 | 3.7848e-11 | 124869.922
214893.547 | 8.9317e-09 | 1.0827e-08 | 2.7729e-10 | 1.2752e-08 | 1.1047e-08 | 5.6679e-10 | 1.2988e-09 | 5.8983e-10 | 3.8455e-11 | 124882.078
214905.719 | 8.9483e-09 | 1.0713e-08 | 2.7398e-10 | 1.2732e-08 | 1.1151e-08 | 5.6494e-10 | 1.3104e-09 | 5.9072e-10 | 3.8006e-11 | 124894.25
214917.891 | 8.9665e-09 | 1.0725e-08 | 2.7669e-10 | 1.2768e-08 | 1.1091e-08 | 5.7541e-10 | 1.303e-09 | 5.8771e-10 | 3.8967e-11 | 124906.422
214930.063 | 8.9604e-09 | 1.0846e-08 | 2.7456e-10 | 1.2774e-08 | 1.1246e-08 | 5.729e-10 | 1.3049e-09 | 5.858e-10 | 3.8514e-11 | 124918.594
214942.219 | 8.9485e-09 | 1.0904e-08 | 2.7651e-10 | 1.2847e-08 | 1.1178e-08 | 5.7403e-10 | 1.3169e-09 | 5.8871e-10 | 3.8709e-11 | 124930.75
214954.391 | 8.9173e-09 | 1.0777e-08 | 2.7878e-10 | 1.276e-08 | 1.1156e-08 | 5.7155e-10 | 1.3085e-09 | 5.9845e-10 | 3.891e-11 | 124942.922
214966.563 | 8.8984e-09 | 1.0856e-08 | 2.7774e-10 | 1.2759e-08 | 1.1325e-08 | 5.7097e-10 | 1.3025e-09 | 5.8987e-10 | 3.839e-11 | 124955.094
214978.719 | 8.9252e-09 | 1.0709e-08 | 2.7527e-10 | 1.268e-08 | 1.129e-08 | 5.7423e-10 | 1.2835e-09 | 5.8093e-10 | 3.8003e-11 | 124967.25
214990.891 | 8.9579e-09 | 1.0667e-08 | 2.7502e-10 | 1.2718e-08 | 1.1134e-08 | 5.7057e-10 | 1.3067e-09 | 5.9135e-10 | 3.8122e-11 | 124979.422
215003.063 | 8.876e-09 | 1.0757e-08 | 2.7432e-10 | 1.2647e-08 | 1.1171e-08 | 5.6523e-10 | 1.2982e-09 | 5.8593e-10 | 3.8114e-11 | 124991.594
215015.219 | 8.9508e-09 | 1.0631e-08 | 2.7609e-10 | 1.2618e-08 | 1.1056e-08 | 5.6091e-10 | 1.3012e-09 | 5.8312e-10 | 3.7868e-11 | 125003.75
215027.391 | 8.9663e-09 | 1.0612e-08 | 2.6971e-10 | 1.2513e-08 | 1.1177e-08 | 5.62e-10 | 1.2851e-09 | 5.7698e-10 | 3.8025e-11 | 125015.922
215039.563 | 8.9206e-09 | 1.062e-08 | 2.7002e-10 | 1.2585e-08 | 1.113e-08 | 5.6484e-10 | 1.2877e-09 | 5.8174e-10 | 3.7804e-11 | 125028.094
215051.719 | 8.8875e-09 | 1.0676e-08 | 2.7173e-10 | 1.2621e-08 | 1.1046e-08 | 5.7024e-10 | 1.2812e-09 | 5.8258e-10 | 3.7413e-11 | 125040.25
215063.891 | 8.7961e-09 | 1.0613e-08 | 2.7069e-10 | 1.2592e-08 | 1.1037e-08 | 5.6481e-10 | 1.2934e-09 | 5.8114e-10 | 3.7667e-11 | 125052.422
215076.063 | 8.7908e-09 | 1.0611e-08 | 2.7088e-10 | 1.2676e-08 | 1.1057e-08 | 5.6146e-10 | 1.2914e-09 | 5.8954e-10 | 3.7962e-11 | 125064.594
215088.219 | 8.8245e-09 | 1.0685e-08 | 2.7319e-10 | 1.2815e-08 | 1.1202e-08 | 5.718e-10 | 1.2984e-09 | 5.8697e-10 | 3.7974e-11 | 125076.75
215100.391 | 8.8464e-09 | 1.0711e-08 | 2.7538e-10 | 1.2731e-08 | 1.1003e-08 | 5.6293e-10 | 1.2917e-09 | 5.7823e-10 | 3.7632e-11 | 125088.922
215112.563 | 8.9547e-09 | 1.0518e-08 | 2.7258e-10 | 1.2769e-08 | 1.1008e-08 | 5.648e-10 | 1.2815e-09 | 5.7867e-10 | 3.8003e-11 | 125101.094
215124.734 | 8.8678e-09 | 1.0633e-08 | 2.7062e-10 | 1.2558e-08 | 1.095e-08 | 5.6275e-10 | 1.2845e-09 | 5.7438e-10 | 3.7823e-11 | 125113.265
215136.891 | 8.7956e-09 | 1.0601e-08 | 2.714e-10 | 1.2504e-08 | 1.1067e-08 | 5.6017e-10 | 1.2855e-09 | 5.8087e-10 | 3.7335e-11 | 125125.422
215149.063 | 8.871e-09 | 1.0612e-08 | 2.7246e-10 | 1.2637e-08 | 1.1181e-08 | 5.6064e-10 | 1.2848e-09 | 5.8176e-10 | 3.8076e-11 | 125137.594
215161.234 | 9.1352e-09 | 1.0725e-08 | 2.6773e-10 | 1.2664e-08 | 1.0925e-08 | 5.6635e-10 | 1.2872e-09 | 5.7961e-10 | 3.8085e-11 | 125149.765
215173.391 | 8.9354e-09 | 1.0657e-08 | 2.6959e-10 | 1.2634e-08 | 1.1111e-08 | 5.6756e-10 | 1.2989e-09 | 5.8915e-10 | 3.7949e-11 | 125161.922
215185.563 | 8.8526e-09 | 1.055e-08 | 2.6722e-10 | 1.2688e-08 | 1.1064e-08 | 5.6744e-10 | 1.2914e-09 | 5.8569e-10 | 3.7986e-11 | 125174.094
215197.734 | 8.8974e-09 | 1.0627e-08 | 2.6917e-10 | 1.2715e-08 | 1.1095e-08 | 5.6454e-10 | 1.285e-09 | 5.8995e-10 | 3.7564e-11 | 125186.265
215209.891 | 8.7594e-09 | 1.0637e-08 | 2.6926e-10 | 1.2649e-08 | 1.1056e-08 | 5.6197e-10 | 1.2933e-09 | 5.7721e-10 | 3.7716e-11 | 125198.422
215222.063 | 8.7059e-09 | 1.0613e-08 | 2.7109e-10 | 1.2708e-08 | 1.0963e-08 | 5.6276e-10 | 1.2697e-09 | 5.8582e-10 | 3.8099e-11 | 125210.594
215234.234 | 8.859e-09 | 1.0485e-08 | 2.6702e-10 | 1.2596e-08 | 1.0938e-08 | 5.5719e-10 | 1.2895e-09 | 5.7968e-10 | 3.7274e-11 | 125222.765
215246.391 | 8.7994e-09 | 1.0589e-08 | 2.6803e-10 | 1.2605e-08 | 1.0932e-08 | 5.6454e-10 | 1.2648e-09 | 5.8464e-10 | 3.7504e-11 | 125234.922
215258.563 | 8.7627e-09 | 1.0599e-08 | 2.6836e-10 | 1.2506e-08 | 1.098e-08 | 5.5811e-10 | 1.2753e-09 | 5.7528e-10 | 3.704e-11 | 125247.094
215270.734 | 8.8166e-09 | 1.0609e-08 | 2.675e-10 | 1.2622e-08 | 1.0851e-08 | 5.5714e-10 | 1.2848e-09 | 5.7202e-10 | 3.753e-11 | 125259.265
215282.891 | 8.9716e-09 | 1.0566e-08 | 2.6737e-10 | 1.265e-08 | 1.1134e-08 | 5.6209e-10 | 1.2921e-09 | 5.7851e-10 | 3.789e-11 | 125271.422
215295.063 | 8.969e-09 | 1.0767e-08 | 2.6743e-10 | 1.2658e-08 | 1.0979e-08 | 5.6559e-10 | 1.2888e-09 | 5.8103e-10 | 3.7769e-11 | 125283.594
215307.234 | 8.8291e-09 | 1.0636e-08 | 2.6939e-10 | 1.259e-08 | 1.1068e-08 | 5.6276e-10 | 1.2902e-09 | 5.875e-10 | 3.7978e-11 | 125295.765
215319.406 | 9.1482e-09 | 1.0647e-08 | 2.7083e-10 | 1.2738e-08 | 1.1182e-08 | 5.6633e-10 | 1.2841e-09 | 5.8485e-10 | 3.7982e-11 | 125307.937
215331.563 | 8.9467e-09 | 1.0856e-08 | 2.7078e-10 | 1.2684e-08 | 1.1198e-08 | 5.6539e-10 | 1.2956e-09 | 5.8446e-10 | 3.7928e-11 | 125320.094
215343.734 | 8.9115e-09 | 1.0979e-08 | 2.7393e-10 | 1.2885e-08 | 1.1199e-08 | 5.6366e-10 | 1.3077e-09 | 5.8956e-10 | 3.821e-11 | 125332.265
215355.906 | 8.9722e-09 | 1.0952e-08 | 2.7549e-10 | 1.2826e-08 | 1.1312e-08 | 5.6647e-10 | 1.3015e-09 | 5.9088e-10 | 3.8693e-11 | 125344.437
215368.063 | 9.0054e-09 | 1.0886e-08 | 2.7716e-10 | 1.2773e-08 | 1.1213e-08 | 5.6981e-10 | 1.305e-09 | 5.9038e-10 | 3.8387e-11 | 125356.594
215380.234 | 9.0139e-09 | 1.0885e-08 | 2.7401e-10 | 1.2922e-08 | 1.1255e-08 | 5.7565e-10 | 1.2933e-09 | 5.8876e-10 | 3.8148e-11 | 125368.765
215392.406 | 8.8994e-09 | 1.0812e-08 | 2.7351e-10 | 1.2707e-08 | 1.0993e-08 | 5.6245e-10 | 1.2871e-09 | 5.9016e-10 | 3.7753e-11 | 125380.937
215404.563 | 8.7657e-09 | 1.0713e-08 | 2.7219e-10 | 1.2706e-08 | 1.1068e-08 | 5.6935e-10 | 1.2976e-09 | 5.8121e-10 | 3.8104e-11 | 125393.094
215416.734 | 8.9479e-09 | 1.0605e-08 | 2.7311e-10 | 1.2565e-08 | 1.1095e-08 | 5.6065e-10 | 1.2935e-09 | 5.8351e-10 | 3.7844e-11 | 125405.265
215428.906 | 8.7767e-09 | 1.0494e-08 | 2.7141e-10 | 1.2564e-08 | 1.095e-08 | 5.6849e-10 | 1.2913e-09 | 5.8538e-10 | 3.7613e-11 | 125417.437
215441.063 | 8.7779e-09 | 1.054e-08 | 2.7033e-10 | 1.2648e-08 | 1.0973e-08 | 5.6564e-10 | 1.296e-09 | 5.8411e-10 | 3.7625e-11 | 125429.594
215453.234 | 8.7494e-09 | 1.0593e-08 | 2.6998e-10 | 1.2689e-08 | 1.1022e-08 | 5.6821e-10 | 1.2836e-09 | 5.825e-10 | 3.7564e-11 | 125441.765
215465.406 | 8.8315e-09 | 1.06e-08 | 2.7032e-10 | 1.2618e-08 | 1.106e-08 | 5.6462e-10 | 1.2816e-09 | 5.8914e-10 | 3.7903e-11 | 125453.937
215477.563 | 8.8696e-09 | 1.083e-08 | 2.73e-10 | 1.2794e-08 | 1.1066e-08 | 5.6711e-10 | 1.2877e-09 | 5.8373e-10 | 3.7233e-11 | 125466.094
215489.734 | 8.8671e-09 | 1.0716e-08 | 2.7226e-10 | 1.271e-08 | 1.1069e-08 | 5.6881e-10 | 1.296e-09 | 5.8996e-10 | 3.8359e-11 | 125478.265
215501.906 | 8.9562e-09 | 1.0671e-08 | 2.7468e-10 | 1.2938e-08 | 1.1188e-08 | 5.6209e-10 | 1.2998e-09 | 5.9276e-10 | 3.8559e-11 | 125490.437
215514.078 | 8.9876e-09 | 1.0741e-08 | 2.7331e-10 | 1.2808e-08 | 1.1063e-08 | 5.6874e-10 | 1.3051e-09 | 5.8625e-10 | 3.8236e-11 | 125502.609
215526.234 | 8.9867e-09 | 1.0593e-08 | 2.7509e-10 | 1.2824e-08 | 1.1175e-08 | 5.6986e-10 | 1.3043e-09 | 5.8915e-10 | 3.8696e-11 | 125514.765
215538.406 | 8.8952e-09 | 1.0666e-08 | 2.7597e-10 | 1.2852e-08 | 1.1176e-08 | 5.683e-10 | 1.2933e-09 | 5.9117e-10 | 3.8382e-11 | 125526.937
215550.578 | 8.9537e-09 | 1.0697e-08 | 2.7558e-10 | 1.2914e-08 | 1.1099e-08 | 5.7046e-10 | 1.3277e-09 | 5.9392e-10 | 3.7785e-11 | 125539.109
215562.734 | 8.8741e-09 | 1.0852e-08 | 2.7513e-10 | 1.2967e-08 | 1.1091e-08 | 5.6856e-10 | 1.3037e-09 | 5.9171e-10 | 3.8402e-11 | 125551.265
215574.906 | 8.8933e-09 | 1.0749e-08 | 2.7507e-10 | 1.2741e-08 | 1.1173e-08 | 5.7562e-10 | 1.3087e-09 | 5.8984e-10 | 3.8786e-11 | 125563.437
215587.078 | 8.9844e-09 | 1.0847e-08 | 2.7621e-10 | 1.2779e-08 | 1.1145e-08 | 5.6675e-10 | 1.3054e-09 | 5.8931e-10 | 3.8185e-11 | 125575.609
215599.234 | 8.8646e-09 | 1.0784e-08 | 2.7481e-10 | 1.2857e-08 | 1.116e-08 | 5.6944e-10 | 1.2986e-09 | 5.8665e-10 | 3.8341e-11 | 125587.765
215611.406 | 8.7901e-09 | 1.0901e-08 | 2.7535e-10 | 1.2726e-08 | 1.1125e-08 | 5.7103e-10 | 1.3134e-09 | 5.9191e-10 | 3.8374e-11 | 125599.937
215623.578 | 8.8822e-09 | 1.0717e-08 | 2.7796e-10 | 1.2947e-08 | 1.1202e-08 | 5.7398e-10 | 1.3099e-09 | 5.9074e-10 | 3.8901e-11 | 125612.109
215635.734 | 8.8666e-09 | 1.0705e-08 | 2.7507e-10 | 1.2676e-08 | 1.1123e-08 | 5.7357e-10 | 1.3159e-09 | 5.9002e-10 | 3.849e-11 | 125624.265
215647.906 | 8.8653e-09 | 1.0813e-08 | 2.7474e-10 | 1.2913e-08 | 1.1161e-08 | 5.7225e-10 | 1.3065e-09 | 5.9656e-10 | 3.8846e-11 | 125636.437
215660.078 | 8.9235e-09 | 1.0781e-08 | 2.7595e-10 | 1.2816e-08 | 1.1133e-08 | 5.7585e-10 | 1.3166e-09 | 5.9381e-10 | 3.8538e-11 | 125648.609
215672.234 | 8.88e-09 | 1.0813e-08 | 2.7529e-10 | 1.2734e-08 | 1.1229e-08 | 5.6528e-10 | 1.306e-09 | 5.8661e-10 | 3.7648e-11 | 125660.765
215684.406 | 8.8562e-09 | 1.0688e-08 | 2.7213e-10 | 1.2588e-08 | 1.1026e-08 | 5.6537e-10 | 1.2897e-09 | 5.7988e-10 | 3.7561e-11 | 125672.937
215696.578 | 8.9743e-09 | 1.0514e-08 | 2.6818e-10 | 1.2653e-08 | 1.1128e-08 | 5.666e-10 | 1.2845e-09 | 5.8544e-10 | 3.8388e-11 | 125685.109
215708.75 | 8.9458e-09 | 1.0659e-08 | 2.7023e-10 | 1.2706e-08 | 1.1032e-08 | 5.6508e-10 | 1.3007e-09 | 5.8573e-10 | 3.7942e-11 | 125697.281
215720.906 | 8.854e-09 | 1.0545e-08 | 2.7104e-10 | 1.2833e-08 | 1.0985e-08 | 5.6412e-10 | 1.2967e-09 | 5.817e-10 | 3.8143e-11 | 125709.437
215733.078 | 8.7872e-09 | 1.0634e-08 | 2.6795e-10 | 1.2515e-08 | 1.0961e-08 | 5.5685e-10 | 1.2649e-09 | 5.8299e-10 | 3.7829e-11 | 125721.609
215745.25 | 8.927e-09 | 1.058e-08 | 2.7006e-10 | 1.2752e-08 | 1.1029e-08 | 5.5838e-10 | 1.284e-09 | 5.8442e-10 | 3.712e-11 | 125733.781
215757.406 | 8.8375e-09 | 1.0486e-08 | 2.7135e-10 | 1.2535e-08 | 1.0961e-08 | 5.5722e-10 | 1.2815e-09 | 5.7756e-10 | 3.7476e-11 | 125745.937
215769.578 | 8.7992e-09 | 1.0682e-08 | 2.673e-10 | 1.2485e-08 | 1.11e-08 | 5.6332e-10 | 1.2769e-09 | 5.778e-10 | 3.7803e-11 | 125758.109
215781.75 | 8.9652e-09 | 1.0485e-08 | 2.7284e-10 | 1.26e-08 | 1.1003e-08 | 5.5905e-10 | 1.3075e-09 | 5.8399e-10 | 3.8116e-11 | 125770.281
215793.906 | 8.9212e-09 | 1.0554e-08 | 2.7322e-10 | 1.2596e-08 | 1.1124e-08 | 5.6028e-10 | 1.3091e-09 | 5.8355e-10 | 3.8143e-11 | 125782.437
215806.078 | 8.8041e-09 | 1.0575e-08 | 2.7327e-10 | 1.2597e-08 | 1.1026e-08 | 5.6199e-10 | 1.296e-09 | 5.8598e-10 | 3.7863e-11 | 125794.609
215818.25 | 8.8752e-09 | 1.0523e-08 | 2.7345e-10 | 1.2595e-08 | 1.1041e-08 | 5.6651e-10 | 1.2955e-09 | 5.8947e-10 | 3.8136e-11 | 125806.781
215830.406 | 8.9421e-09 | 1.0578e-08 | 2.7609e-10 | 1.28e-08 | 1.1062e-08 | 5.6502e-10 | 1.3029e-09 | 5.8823e-10 | 3.8006e-11 | 125818.937
215842.578 | 8.7949e-09 | 1.0697e-08 | 2.7559e-10 | 1.2682e-08 | 1.1038e-08 | 5.6097e-10 | 1.3039e-09 | 5.8623e-10 | 3.7721e-11 | 125831.109
215854.75 | 8.9358e-09 | 1.0497e-08 | 2.7192e-10 | 1.283e-08 | 1.1059e-08 | 5.6108e-10 | 1.3003e-09 | 5.8255e-10 | 3.7878e-11 | 125843.281
215866.906 | 8.8122e-09 | 1.0564e-08 | 2.7372e-10 | 1.2747e-08 | 1.1075e-08 | 5.648e-10 | 1.2943e-09 | 5.877e-10 | 3.8018e-11 | 125855.437
215879.078 | 8.847e-09 | 1.0572e-08 | 2.7133e-10 | 1.2788e-08 | 1.1121e-08 | 5.6309e-10 | 1.2877e-09 | 5.8448e-10 | 3.7707e-11 | 125867.609
215891.25 | 8.9498e-09 | 1.0532e-08 | 2.6828e-10 | 1.2617e-08 | 1.0976e-08 | 5.6814e-10 | 1.2997e-09 | 5.8955e-10 | 3.7671e-11 | 125879.781
215903.422 | 8.8327e-09 | 1.0535e-08 | 2.7102e-10 | 1.2584e-08 | 1.0983e-08 | 5.6258e-10 | 1.2876e-09 | 5.8659e-10 | 3.7575e-11 | 125891.953
215915.578 | 8.8587e-09 | 1.0606e-08 | 2.7413e-10 | 1.2774e-08 | 1.1092e-08 | 5.6371e-10 | 1.3066e-09 | 5.8218e-10 | 3.7337e-11 | 125904.109
215927.75 | 8.8691e-09 | 1.0443e-08 | 2.6934e-10 | 1.2495e-08 | 1.1046e-08 | 5.6177e-10 | 1.2933e-09 | 5.8904e-10 | 3.7755e-11 | 125916.281
215939.922 | 8.8521e-09 | 1.0577e-08 | 2.7403e-10 | 1.2695e-08 | 1.097e-08 | 5.6235e-10 | 1.2968e-09 | 5.8689e-10 | 3.7838e-11 | 125928.453
215952.078 | 8.8292e-09 | 1.0595e-08 | 2.732e-10 | 1.2717e-08 | 1.1131e-08 | 5.6574e-10 | 1.2992e-09 | 5.8463e-10 | 3.7898e-11 | 125940.609
215964.25 | 8.8894e-09 | 1.0624e-08 | 2.7165e-10 | 1.2668e-08 | 1.104e-08 | 5.6802e-10 | 1.3156e-09 | 5.7963e-10 | 3.7984e-11 | 125952.781
215976.422 | 8.8825e-09 | 1.0707e-08 | 2.6886e-10 | 1.2691e-08 | 1.106e-08 | 5.7068e-10 | 1.3088e-09 | 5.845e-10 | 3.7603e-11 | 125964.953
215988.578 | 8.8485e-09 | 1.0655e-08 | 2.6923e-10 | 1.2601e-08 | 1.1062e-08 | 5.6479e-10 | 1.3062e-09 | 5.8616e-10 | 3.7692e-11 | 125977.109
216000.75 | 8.8561e-09 | 1.0747e-08 | 2.7267e-10 | 1.2697e-08 | 1.1034e-08 | 5.6003e-10 | 1.3111e-09 | 5.8924e-10 | 3.8385e-11 | 125989.281
216012.922 | 8.8837e-09 | 1.0635e-08 | 2.7644e-10 | 1.2836e-08 | 1.1032e-08 | 5.6715e-10 | 1.3001e-09 | 5.9243e-10 | 3.8069e-11 | 126001.453
216025.078 | 8.8474e-09 | 1.067e-08 | 2.7283e-10 | 1.2805e-08 | 1.1044e-08 | 5.5996e-10 | 1.2808e-09 | 5.8432e-10 | 3.7454e-11 | 126013.609
216037.25 | 8.8701e-09 | 1.0702e-08 | 2.7349e-10 | 1.2573e-08 | 1.1079e-08 | 5.6029e-10 | 1.2798e-09 | 5.8676e-10 | 3.766e-11 | 126025.781
216049.422 | 8.844e-09 | 1.0595e-08 | 2.7025e-10 | 1.2757e-08 | 1.1001e-08 | 5.6271e-10 | 1.2929e-09 | 5.8307e-10 | 3.7834e-11 | 126037.953
216061.594 | 8.8825e-09 | 1.0678e-08 | 2.6983e-10 | 1.262e-08 | 1.0926e-08 | 5.6799e-10 | 1.2871e-09 | 5.8427e-10 | 3.7845e-11 | 126050.125
216073.75 | 9.0064e-09 | 1.0639e-08 | 2.7223e-10 | 1.2844e-08 | 1.1074e-08 | 5.591e-10 | 1.3016e-09 | 5.8317e-10 | 3.7966e-11 | 126062.281
216085.922 | 8.8985e-09 | 1.0627e-08 | 2.7099e-10 | 1.286e-08 | 1.1206e-08 | 5.6415e-10 | 1.2891e-09 | 5.8585e-10 | 3.7744e-11 | 126074.453
216098.094 | 8.8568e-09 | 1.0532e-08 | 2.7007e-10 | 1.2552e-08 | 1.0998e-08 | 5.6053e-10 | 1.2794e-09 | 5.7883e-10 | 3.7415e-11 | 126086.625
216110.25 | 8.8282e-09 | 1.056e-08 | 2.6511e-10 | 1.2562e-08 | 1.0904e-08 | 5.5554e-10 | 1.2804e-09 | 5.7533e-10 | 3.7621e-11 | 126098.781
216122.422 | 8.6657e-09 | 1.0615e-08 | 2.6515e-10 | 1.2449e-08 | 1.0749e-08 | 5.6109e-10 | 1.2752e-09 | 5.8597e-10 | 3.7707e-11 | 126110.953
216134.594 | 8.8253e-09 | 1.0514e-08 | 2.6806e-10 | 1.2728e-08 | 1.0899e-08 | 5.6282e-10 | 1.2736e-09 | 5.7869e-10 | 3.7361e-11 | 126123.125
216146.75 | 8.7192e-09 | 1.0455e-08 | 2.6805e-10 | 1.2488e-08 | 1.0923e-08 | 5.5632e-10 | 1.277e-09 | 5.803e-10 | 3.8125e-11 | 126135.281
216158.922 | 8.8108e-09 | 1.0498e-08 | 2.6548e-10 | 1.2669e-08 | 1.0841e-08 | 5.6076e-10 | 1.2923e-09 | 5.8349e-10 | 3.7342e-11 | 126147.453
216171.094 | 8.7998e-09 | 1.0643e-08 | 2.6636e-10 | 1.2564e-08 | 1.086e-08 | 5.552e-10 | 1.2856e-09 | 5.8544e-10 | 3.7208e-11 | 126159.625
216183.25 | 8.7106e-09 | 1.0624e-08 | 2.7015e-10 | 1.2697e-08 | 1.1066e-08 | 5.636e-10 | 1.2949e-09 | 5.7804e-10 | 3.7549e-11 | 126171.781
216195.422 | 8.7209e-09 | 1.0616e-08 | 2.6976e-10 | 1.2686e-08 | 1.0878e-08 | 5.5822e-10 | 1.2863e-09 | 5.8191e-10 | 3.7446e-11 | 126183.953
216207.594 | 8.7863e-09 | 1.0648e-08 | 2.7149e-10 | 1.2709e-08 | 1.0978e-08 | 5.5859e-10 | 1.2733e-09 | 5.8359e-10 | 3.798e-11 | 126196.125
216219.75 | 8.7753e-09 | 1.0684e-08 | 2.6718e-10 | 1.2542e-08 | 1.094e-08 | 5.5876e-10 | 1.2883e-09 | 5.8376e-10 | 3.785e-11 | 126208.281
216231.922 | 8.7735e-09 | 1.0617e-08 | 2.7155e-10 | 1.2576e-08 | 1.1102e-08 | 5.5695e-10 | 1.2892e-09 | 5.8271e-10 | 3.7665e-11 | 126220.453
216244.094 | 8.9281e-09 | 1.068e-08 | 2.6945e-10 | 1.2667e-08 | 1.1033e-08 | 5.6144e-10 | 1.2918e-09 | 5.8889e-10 | 3.7531e-11 | 126232.625
216256.266 | 8.751e-09 | 1.0619e-08 | 2.7159e-10 | 1.2841e-08 | 1.1079e-08 | 5.6873e-10 | 1.29e-09 | 5.8632e-10 | 3.7701e-11 | 126244.797
216268.422 | 8.7684e-09 | 1.0487e-08 | 2.7036e-10 | 1.2647e-08 | 1.0824e-08 | 5.5576e-10 | 1.2946e-09 | 5.8761e-10 | 3.7605e-11 | 126256.953
216280.594 | 8.832e-09 | 1.0436e-08 | 2.7054e-10 | 1.2638e-08 | 1.0842e-08 | 5.55e-10 | 1.2931e-09 | 5.7527e-10 | 3.742e-11 | 126269.125
216292.766 | 8.7244e-09 | 1.0498e-08 | 2.6962e-10 | 1.2609e-08 | 1.0922e-08 | 5.6205e-10 | 1.3009e-09 | 5.9244e-10 | 3.7502e-11 | 126281.297
216304.922 | 8.8494e-09 | 1.0483e-08 | 2.71e-10 | 1.2729e-08 | 1.08e-08 | 5.6211e-10 | 1.2826e-09 | 5.8565e-10 | 3.6845e-11 | 126293.453
216317.094 | 8.7619e-09 | 1.0545e-08 | 2.6643e-10 | 1.2498e-08 | 1.0846e-08 | 5.5497e-10 | 1.2821e-09 | 5.7963e-10 | 3.7501e-11 | 126305.625
216329.266 | 8.7092e-09 | 1.0517e-08 | 2.6702e-10 | 1.2689e-08 | 1.0959e-08 | 5.5385e-10 | 1.2789e-09 | 5.7511e-10 | 3.7339e-11 | 126317.797
216341.422 | 8.7316e-09 | 1.0491e-08 | 2.6716e-10 | 1.2447e-08 | 1.0907e-08 | 5.5434e-10 | 1.2859e-09 | 5.7928e-10 | 3.7379e-11 | 126329.953
216353.594 | 8.7046e-09 | 1.0486e-08 | 2.6633e-10 | 1.2605e-08 | 1.0913e-08 | 5.6009e-10 | 1.2723e-09 | 5.7992e-10 | 3.7801e-11 | 126342.125
216365.766 | 8.7821e-09 | 1.0434e-08 | 2.6523e-10 | 1.2695e-08 | 1.0845e-08 | 5.5688e-10 | 1.2726e-09 | 5.7775e-10 | 3.7349e-11 | 126354.297
216377.922 | 8.7772e-09 | 1.0328e-08 | 2.6262e-10 | 1.2704e-08 | 1.0869e-08 | 5.5993e-10 | 1.2706e-09 | 5.792e-10 | 3.6986e-11 | 126366.453
216390.094 | 8.7616e-09 | 1.0454e-08 | 2.6818e-10 | 1.2576e-08 | 1.0859e-08 | 5.5808e-10 | 1.2865e-09 | 5.7433e-10 | 3.6988e-11 | 126378.625
216402.266 | 8.6884e-09 | 1.0626e-08 | 2.6707e-10 | 1.2688e-08 | 1.0866e-08 | 5.5444e-10 | 1.2812e-09 | 5.7876e-10 | 3.7128e-11 | 126390.797
216414.422 | 8.6007e-09 | 1.0483e-08 | 2.6788e-10 | 1.2618e-08 | 1.0796e-08 | 5.5061e-10 | 1.2743e-09 | 5.75e-10 | 3.6892e-11 | 126402.953
216426.594 | 8.6698e-09 | 1.0506e-08 | 2.6181e-10 | 1.2463e-08 | 1.0791e-08 | 5.5286e-10 | 1.2835e-09 | 5.767e-10 | 3.6864e-11 | 126415.125
216438.766 | 9.0097e-09 | 1.0632e-08 | 2.6966e-10 | 1.2638e-08 | 1.0893e-08 | 5.5825e-10 | 1.2887e-09 | 5.787e-10 | 3.7471e-11 | 126427.297
216450.938 | 8.7984e-09 | 1.057e-08 | 2.7141e-10 | 1.2666e-08 | 1.1004e-08 | 5.5436e-10 | 1.3076e-09 | 5.8732e-10 | 3.7518e-11 | 126439.469
216463.094 | 8.837e-09 | 1.0504e-08 | 2.7044e-10 | 1.279e-08 | 1.0944e-08 | 5.6459e-10 | 1.2907e-09 | 5.803e-10 | 3.7314e-11 | 126451.625
216475.266 | 8.793e-09 | 1.0633e-08 | 2.7001e-10 | 1.2708e-08 | 1.1077e-08 | 5.5831e-10 | 1.2979e-09 | 5.9372e-10 | 3.7472e-11 | 126463.797
216487.438 | 8.9122e-09 | 1.0584e-08 | 2.6942e-10 | 1.2718e-08 | 1.0931e-08 | 5.6143e-10 | 1.3033e-09 | 5.8242e-10 | 3.7548e-11 | 126475.969
216499.594 | 8.7973e-09 | 1.057e-08 | 2.7032e-10 | 1.2615e-08 | 1.1091e-08 | 5.6456e-10 | 1.3069e-09 | 5.8801e-10 | 3.7415e-11 | 126488.125
216511.766 | 8.8966e-09 | 1.0462e-08 | 2.7187e-10 | 1.2702e-08 | 1.1053e-08 | 5.5983e-10 | 1.3013e-09 | 5.8648e-10 | 3.7486e-11 | 126500.297
216523.938 | 8.8015e-09 | 1.0551e-08 | 2.7131e-10 | 1.2899e-08 | 1.0982e-08 | 5.5763e-10 | 1.304e-09 | 5.8518e-10 | 3.7653e-11 | 126512.469
216536.094 | 8.8955e-09 | 1.0606e-08 | 2.7461e-10 | 1.2741e-08 | 1.0989e-08 | 5.6099e-10 | 1.2994e-09 | 5.8805e-10 | 3.7429e-11 | 126524.625
216548.266 | 8.7335e-09 | 1.0442e-08 | 2.7332e-10 | 1.2691e-08 | 1.0962e-08 | 5.6148e-10 | 1.2902e-09 | 5.8739e-10 | 3.7006e-11 | 126536.797
216560.438 | 8.7049e-09 | 1.0353e-08 | 2.708e-10 | 1.2694e-08 | 1.0927e-08 | 5.5232e-10 | 1.3076e-09 | 5.9037e-10 | 3.7306e-11 | 126548.969
216572.594 | 8.7148e-09 | 1.0366e-08 | 2.6983e-10 | 1.2586e-08 | 1.0838e-08 | 5.6053e-10 | 1.2887e-09 | 5.8507e-10 | 3.7744e-11 | 126561.125
216584.766 | 8.6844e-09 | 1.0283e-08 | 2.7087e-10 | 1.2599e-08 | 1.0857e-08 | 5.5606e-10 | 1.2782e-09 | 5.7504e-10 | 3.7087e-11 | 126573.297
216596.938 | 8.7076e-09 | 1.0221e-08 | 2.6918e-10 | 1.2666e-08 | 1.0933e-08 | 5.5957e-10 | 1.2886e-09 | 5.8703e-10 | 3.7356e-11 | 126585.469
216609.094 | 8.7442e-09 | 1.0531e-08 | 2.6789e-10 | 1.2546e-08 | 1.086e-08 | 5.5829e-10 | 1.2848e-09 | 5.83e-10 | 3.7351e-11 | 126597.625
216621.266 | 8.7304e-09 | 1.0458e-08 | 2.6758e-10 | 1.2582e-08 | 1.0744e-08 | 5.6153e-10 | 1.2805e-09 | 5.8886e-10 | 3.7484e-11 | 126609.797
216633.438 | 8.7142e-09 | 1.041e-08 | 2.6661e-10 | 1.2494e-08 | 1.0755e-08 | 5.5598e-10 | 1.2985e-09 | 5.8585e-10 | 3.7638e-11 | 126621.969
216645.609 | 8.6115e-09 | 1.06e-08 | 2.6682e-10 | 1.2524e-08 | 1.0836e-08 | 5.5566e-10 | 1.2978e-09 | 5.8574e-10 | 3.7245e-11 | 126634.14
216657.766 | 8.6733e-09 | 1.069e-08 | 2.6928e-10 | 1.2539e-08 | 1.0663e-08 | 5.5882e-10 | 1.2976e-09 | 5.8298e-10 | 3.7367e-11 | 126646.297
216669.938 | 8.8348e-09 | 1.0511e-08 | 2.6952e-10 | 1.2657e-08 | 1.0938e-08 | 5.5886e-10 | 1.2785e-09 | 5.8218e-10 | 3.7713e-11 | 126658.469
216682.109 | 8.8373e-09 | 1.0542e-08 | 2.7179e-10 | 1.2753e-08 | 1.076e-08 | 5.6403e-10 | 1.2917e-09 | 5.8792e-10 | 3.7802e-11 | 126670.64
216694.266 | 8.7837e-09 | 1.0517e-08 | 2.7113e-10 | 1.2955e-08 | 1.0919e-08 | 5.6121e-10 | 1.3028e-09 | 5.9369e-10 | 3.7623e-11 | 126682.797
216706.438 | 8.8138e-09 | 1.0547e-08 | 2.6883e-10 | 1.2678e-08 | 1.0957e-08 | 5.5704e-10 | 1.2775e-09 | 5.856e-10 | 3.7414e-11 | 126694.969
216718.609 | 8.6284e-09 | 1.0507e-08 | 2.6974e-10 | 1.2699e-08 | 1.0996e-08 | 5.509e-10 | 1.2995e-09 | 5.8116e-10 | 3.7281e-11 | 126707.14
216730.766 | 8.7304e-09 | 1.0475e-08 | 2.7173e-10 | 1.2725e-08 | 1.0976e-08 | 5.5831e-10 | 1.294e-09 | 5.866e-10 | 3.7464e-11 | 126719.297
216742.938 | 8.8479e-09 | 1.0529e-08 | 2.7074e-10 | 1.2807e-08 | 1.0901e-08 | 5.5712e-10 | 1.2989e-09 | 5.8498e-10 | 3.7379e-11 | 126731.469
216755.109 | 8.7573e-09 | 1.0325e-08 | 2.7068e-10 | 1.2616e-08 | 1.0893e-08 | 5.6448e-10 | 1.2896e-09 | 5.7764e-10 | 3.7768e-11 | 126743.64
216767.266 | 8.7334e-09 | 1.0341e-08 | 2.696e-10 | 1.2743e-08 | 1.0919e-08 | 5.5704e-10 | 1.293e-09 | 5.8028e-10 | 3.7583e-11 | 126755.797
216779.438 | 8.6641e-09 | 1.04e-08 | 2.7437e-10 | 1.2754e-08 | 1.0962e-08 | 5.5529e-10 | 1.299e-09 | 5.9098e-10 | 3.7546e-11 | 126767.969
216791.609 | 8.7661e-09 | 1.0464e-08 | 2.7408e-10 | 1.2836e-08 | 1.0772e-08 | 5.6117e-10 | 1.2885e-09 | 5.8051e-10 | 3.8334e-11 | 126780.14
216803.766 | 8.7262e-09 | 1.0443e-08 | 2.7224e-10 | 1.2742e-08 | 1.0856e-08 | 5.6194e-10 | 1.296e-09 | 5.8583e-10 | 3.739e-11 | 126792.297
216815.938 | 8.7726e-09 | 1.0485e-08 | 2.711e-10 | 1.2638e-08 | 1.0839e-08 | 5.616e-10 | 1.3072e-09 | 5.8071e-10 | 3.7217e-11 | 126804.469
216828.109 | 8.6986e-09 | 1.0406e-08 | 2.7152e-10 | 1.2673e-08 | 1.0951e-08 | 5.5795e-10 | 1.3013e-09 | 5.834e-10 | 3.8025e-11 | 126816.64
216840.281 | 8.8358e-09 | 1.0403e-08 | 2.7094e-10 | 1.2751e-08 | 1.089e-08 | 5.5992e-10 | 1.2969e-09 | 5.8805e-10 | 3.7141e-11 | 126828.812
216852.438 | 8.7779e-09 | 1.053e-08 | 2.7015e-10 | 1.2679e-08 | 1.0958e-08 | 5.6351e-10 | 1.3107e-09 | 5.8533e-10 | 3.7932e-11 | 126840.969
216864.609 | 8.8586e-09 | 1.0559e-08 | 2.7141e-10 | 1.273e-08 | 1.0924e-08 | 5.5607e-10 | 1.3052e-09 | 5.9116e-10 | 3.7491e-11 | 126853.14
216876.781 | 8.7389e-09 | 1.0561e-08 | 2.7037e-10 | 1.2778e-08 | 1.1019e-08 | 5.5596e-10 | 1.2929e-09 | 5.8609e-10 | 3.7222e-11 | 126865.312
216888.938 | 8.8481e-09 | 1.0482e-08 | 2.7066e-10 | 1.2549e-08 | 1.0947e-08 | 5.6154e-10 | 1.2947e-09 | 5.8339e-10 | 3.802e-11 | 126877.469
216901.109 | 8.7055e-09 | 1.0465e-08 | 2.7132e-10 | 1.2696e-08 | 1.0938e-08 | 5.5989e-10 | 1.2845e-09 | 5.9067e-10 | 3.7606e-11 | 126889.64
216913.281 | 8.7827e-09 | 1.0514e-08 | 2.742e-10 | 1.2882e-08 | 1.0854e-08 | 5.5734e-10 | 1.2922e-09 | 5.8185e-10 | 3.7106e-11 | 126901.812
216925.438 | 8.7907e-09 | 1.062e-08 | 2.7313e-10 | 1.2754e-08 | 1.1003e-08 | 5.5705e-10 | 1.3017e-09 | 5.9112e-10 | 3.7283e-11 | 126913.969
216937.609 | 8.7417e-09 | 1.0525e-08 | 2.7005e-10 | 1.2771e-08 | 1.0917e-08 | 5.6078e-10 | 1.3206e-09 | 5.9488e-10 | 3.7952e-11 | 126926.14
216949.781 | 8.9257e-09 | 1.0539e-08 | 2.7498e-10 | 1.2818e-08 | 1.1031e-08 | 5.5248e-10 | 1.3078e-09 | 5.925e-10 | 3.7309e-11 | 126938.312
216961.938 | 8.7683e-09 | 1.0498e-08 | 2.7199e-10 | 1.2842e-08 | 1.0899e-08 | 5.5842e-10 | 1.2897e-09 | 5.8515e-10 | 3.7913e-11 | 126950.469
216974.109 | 8.7662e-09 | 1.0414e-08 | 2.6942e-10 | 1.2646e-08 | 1.1017e-08 | 5.5664e-10 | 1.282e-09 | 5.8164e-10 | 3.7458e-11 | 126962.64
216986.281 | 8.6671e-09 | 1.0258e-08 | 2.6954e-10 | 1.2771e-08 | 1.0831e-08 | 5.4701e-10 | 1.2867e-09 | 5.7711e-10 | 3.7295e-11 | 126974.812
216998.438 | 8.7344e-09 | 1.0356e-08 | 2.6893e-10 | 1.2573e-08 | 1.0758e-08 | 5.5401e-10 | 1.2693e-09 | 5.7827e-10 | 3.6891e-11 | 126986.969
217010.609 | 8.6073e-09 | 1.0402e-08 | 2.6737e-10 | 1.2584e-08 | 1.0779e-08 | 5.5303e-10 | 1.2802e-09 | 5.8581e-10 | 3.7074e-11 | 126999.14
217022.781 | 8.6783e-09 | 1.0433e-08 | 2.6973e-10 | 1.2473e-08 | 1.0811e-08 | 5.4979e-10 | 1.2879e-09 | 5.8793e-10 | 3.7471e-11 | 127011.312
217034.953 | 8.677e-09 | 1.0498e-08 | 2.7227e-10 | 1.2637e-08 | 1.0894e-08 | 5.5527e-10 | 1.3005e-09 | 5.7876e-10 | 3.7386e-11 | 127023.484
217047.109 | 8.7465e-09 | 1.0476e-08 | 2.718e-10 | 1.2543e-08 | 1.0746e-08 | 5.497e-10 | 1.2851e-09 | 5.8354e-10 | 3.6984e-11 | 127035.64
217059.281 | 8.7487e-09 | 1.0327e-08 | 2.7038e-10 | 1.2771e-08 | 1.0843e-08 | 5.5802e-10 | 1.2936e-09 | 5.9186e-10 | 3.7249e-11 | 127047.812
217071.453 | 8.6928e-09 | 1.0435e-08 | 2.6944e-10 | 1.2741e-08 | 1.0735e-08 | 5.5169e-10 | 1.2733e-09 | 5.8521e-10 | 3.7065e-11 | 127059.984
217083.609 | 8.6108e-09 | 1.0513e-08 | 2.6749e-10 | 1.2542e-08 | 1.0768e-08 | 5.5648e-10 | 1.2951e-09 | 5.8225e-10 | 3.7426e-11 | 127072.14
217095.781 | 8.7043e-09 | 1.0403e-08 | 2.6943e-10 | 1.2703e-08 | 1.0754e-08 | 5.5362e-10 | 1.287e-09 | 5.8363e-10 | 3.7094e-11 | 127084.312
217107.953 | 8.6178e-09 | 1.0389e-08 | 2.6741e-10 | 1.2629e-08 | 1.0707e-08 | 5.5071e-10 | 1.272e-09 | 5.7347e-10 | 3.7054e-11 | 127096.484
217120.109 | 8.6664e-09 | 1.0469e-08 | 2.6676e-10 | 1.2754e-08 | 1.0772e-08 | 5.554e-10 | 1.2798e-09 | 5.8246e-10 | 3.7042e-11 | 127108.64
217132.281 | 8.7948e-09 | 1.0454e-08 | 2.6833e-10 | 1.2705e-08 | 1.0902e-08 | 5.5526e-10 | 1.2993e-09 | 5.8008e-10 | 3.7478e-11 | 127120.812
217144.453 | 8.8819e-09 | 1.0678e-08 | 2.6467e-10 | 1.2771e-08 | 1.083e-08 | 5.5676e-10 | 1.3019e-09 | 5.83e-10 | 3.7637e-11 | 127132.984
217156.609 | 8.7862e-09 | 1.058e-08 | 2.7006e-10 | 1.2689e-08 | 1.073e-08 | 5.5222e-10 | 1.3013e-09 | 5.8276e-10 | 3.7314e-11 | 127145.14
217168.781 | 8.6542e-09 | 1.0553e-08 | 2.6389e-10 | 1.2473e-08 | 1.0775e-08 | 5.5308e-10 | 1.2823e-09 | 5.85e-10 | 3.6666e-11 | 127157.312
217180.953 | 8.7435e-09 | 1.0484e-08 | 2.6863e-10 | 1.2596e-08 | 1.0725e-08 | 5.4938e-10 | 1.2859e-09 | 5.738e-10 | 3.7097e-11 | 127169.484
217193.109 | 8.6432e-09 | 1.0483e-08 | 2.6913e-10 | 1.2634e-08 | 1.0613e-08 | 5.4714e-10 | 1.2702e-09 | 5.7857e-10 | 3.7201e-11 | 127181.64
217205.281 | 8.6598e-09 | 1.0492e-08 | 2.6293e-10 | 1.255e-08 | 1.0734e-08 | 5.5231e-10 | 1.2616e-09 | 5.7921e-10 | 3.7348e-11 | 127193.812
217217.453 | 8.5521e-09 | 1.0515e-08 | 2.6336e-10 | 1.2557e-08 | 1.0735e-08 | 5.4921e-10 | 1.2705e-09 | 5.7704e-10 | 3.7519e-11 | 127205.984
217229.625 | 8.6476e-09 | 1.059e-08 | 2.6552e-10 | 1.2584e-08 | 1.0707e-08 | 5.5032e-10 | 1.2803e-09 | 5.7804e-10 | 3.7315e-11 | 127218.156
217241.781 | 8.8047e-09 | 1.0571e-08 | 2.6727e-10 | 1.258e-08 | 1.0806e-08 | 5.5674e-10 | 1.2928e-09 | 5.8339e-10 | 3.7202e-11 | 127230.312
217253.953 | 8.7855e-09 | 1.0542e-08 | 2.687e-10 | 1.2713e-08 | 1.0926e-08 | 5.561e-10 | 1.3035e-09 | 5.7672e-10 | 3.737e-11 | 127242.484
217266.125 | 8.738e-09 | 1.0496e-08 | 2.6672e-10 | 1.2621e-08 | 1.0766e-08 | 5.576e-10 | 1.2882e-09 | 5.8425e-10 | 3.7409e-11 | 127254.656
217278.281 | 8.6562e-09 | 1.0445e-08 | 2.6654e-10 | 1.2517e-08 | 1.083e-08 | 5.5495e-10 | 1.2903e-09 | 5.7622e-10 | 3.7363e-11 | 127266.812
217290.453 | 8.7567e-09 | 1.052e-08 | 2.6658e-10 | 1.2708e-08 | 1.0826e-08 | 5.491e-10 | 1.2849e-09 | 5.8601e-10 | 3.7594e-11 | 127278.984
217302.625 | 8.6168e-09 | 1.0429e-08 | 2.68e-10 | 1.2742e-08 | 1.076e-08 | 5.4806e-10 | 1.2827e-09 | 5.8268e-10 | 3.7497e-11 | 127291.156
217314.781 | 8.7118e-09 | 1.0388e-08 | 2.6932e-10 | 1.2767e-08 | 1.0853e-08 | 5.4881e-10 | 1.2852e-09 | 5.8613e-10 | 3.7099e-11 | 127303.312
217326.953 | 8.6153e-09 | 1.0365e-08 | 2.6506e-10 | 1.2622e-08 | 1.0887e-08 | 5.4624e-10 | 1.2773e-09 | 5.7389e-10 | 3.6803e-11 | 127315.484
217339.125 | 8.801e-09 | 1.0244e-08 | 2.648e-10 | 1.2475e-08 | 1.0694e-08 | 5.4796e-10 | 1.2851e-09 | 5.8001e-10 | 3.6538e-11 | 127327.656
217351.281 | 8.6578e-09 | 1.0367e-08 | 2.6301e-10 | 1.2543e-08 | 1.0779e-08 | 5.4436e-10 | 1.2662e-09 | 5.7693e-10 | 3.6949e-11 | 127339.812
217363.453 | 8.5705e-09 | 1.0269e-08 | 2.639e-10 | 1.2409e-08 | 1.0636e-08 | 5.4909e-10 | 1.2782e-09 | 5.8201e-10 | 3.6906e-11 | 127351.984
217375.625 | 8.5583e-09 | 1.0362e-08 | 2.6348e-10 | 1.2374e-08 | 1.0689e-08 | 5.4246e-10 | 1.269e-09 | 5.7348e-10 | 3.7228e-11 | 127364.156
217387.781 | 8.6681e-09 | 1.0392e-08 | 2.6418e-10 | 1.2464e-08 | 1.0731e-08 | 5.4772e-10 | 1.278e-09 | 5.7821e-10 | 3.6587e-11 | 127376.312
217399.953 | 8.8695e-09 | 1.0349e-08 | 2.6424e-10 | 1.2532e-08 | 1.0721e-08 | 5.504e-10 | 1.2741e-09 | 5.7897e-10 | 3.659e-11 | 127388.484
217412.125 | 8.6146e-09 | 1.0263e-08 | 2.6544e-10 | 1.2521e-08 | 1.0859e-08 | 5.527e-10 | 1.2641e-09 | 5.756e-10 | 3.692e-11 | 127400.656
217424.297 | 8.6761e-09 | 1.0411e-08 | 2.63e-10 | 1.2447e-08 | 1.0732e-08 | 5.4768e-10 | 1.2691e-09 | 5.7007e-10 | 3.6585e-11 | 127412.828
217436.453 | 8.6167e-09 | 1.031e-08 | 2.6284e-10 | 1.2526e-08 | 1.0596e-08 | 5.5029e-10 | 1.2659e-09 | 5.7097e-10 | 3.6673e-11 | 127424.984
217448.625 | 8.6772e-09 | 1.0206e-08 | 2.6182e-10 | 1.251e-08 | 1.0668e-08 | 5.4652e-10 | 1.2608e-09 | 5.6769e-10 | 3.6475e-11 | 127437.156
217460.797 | 8.59e-09 | 1.0339e-08 | 2.6507e-10 | 1.2477e-08 | 1.0766e-08 | 5.5189e-10 | 1.2709e-09 | 5.7375e-10 | 3.6476e-11 | 127449.328
217472.953 | 8.608e-09 | 1.0223e-08 | 2.644e-10 | 1.2534e-08 | 1.0627e-08 | 5.4739e-10 | 1.2754e-09 | 5.7716e-10 | 3.6635e-11 | 127461.484
217485.125 | 8.5879e-09 | 1.0233e-08 | 2.6158e-10 | 1.2635e-08 | 1.0658e-08 | 5.5073e-10 | 1.2688e-09 | 5.7299e-10 | 3.6744e-11 | 127473.656
217497.297 | 8.5175e-09 | 1.0305e-08 | 2.6085e-10 | 1.2574e-08 | 1.0697e-08 | 5.4646e-10 | 1.2737e-09 | 5.6573e-10 | 3.6947e-11 | 127485.828
217509.453 | 8.5303e-09 | 1.0266e-08 | 2.636e-10 | 1.2367e-08 | 1.0619e-08 | 5.4639e-10 | 1.2743e-09 | 5.7117e-10 | 3.6786e-11 | 127497.984
217521.625 | 8.5222e-09 | 1.0345e-08 | 2.633e-10 | 1.2455e-08 | 1.0555e-08 | 5.4566e-10 | 1.2572e-09 | 5.7941e-10 | 3.6567e-11 | 127510.156
217533.797 | 8.5237e-09 | 1.0346e-08 | 2.6275e-10 | 1.2494e-08 | 1.0603e-08 | 5.4649e-10 | 1.2716e-09 | 5.7344e-10 | 3.6263e-11 | 127522.328
217545.953 | 8.5174e-09 | 1.0313e-08 | 2.6361e-10 | 1.2444e-08 | 1.0708e-08 | 5.4917e-10 | 1.2681e-09 | 5.7069e-10 | 3.6718e-11 | 127534.484
217558.125 | 8.5484e-09 | 1.0248e-08 | 2.6188e-10 | 1.2375e-08 | 1.0647e-08 | 5.3986e-10 | 1.2605e-09 | 5.6861e-10 | 3.649e-11 | 127546.656
217570.297 | 8.4968e-09 | 1.0223e-08 | 2.6184e-10 | 1.2573e-08 | 1.0618e-08 | 5.4443e-10 | 1.2532e-09 | 5.7111e-10 | 3.6367e-11 | 127558.828
217582.469 | 8.4787e-09 | 1.0391e-08 | 2.6405e-10 | 1.2498e-08 | 1.0615e-08 | 5.4411e-10 | 1.2601e-09 | 5.7566e-10 | 3.6846e-11 | 127571
217594.625 | 8.7757e-09 | 1.0284e-08 | 2.6105e-10 | 1.2496e-08 | 1.0621e-08 | 5.5305e-10 | 1.2721e-09 | 5.73e-10 | 3.7257e-11 | 127583.156
217606.797 | 8.6922e-09 | 1.0254e-08 | 2.6557e-10 | 1.2577e-08 | 1.0622e-08 | 5.541e-10 | 1.2874e-09 | 5.8024e-10 | 3.7066e-11 | 127595.328
217618.969 | 8.7159e-09 | 1.0373e-08 | 2.6708e-10 | 1.2511e-08 | 1.0894e-08 | 5.482e-10 | 1.2846e-09 | 5.7914e-10 | 3.729e-11 | 127607.5
217631.125 | 8.686e-09 | 1.0344e-08 | 2.6444e-10 | 1.2692e-08 | 1.0765e-08 | 5.464e-10 | 1.2757e-09 | 5.7858e-10 | 3.7321e-11 | 127619.656
217643.297 | 8.692e-09 | 1.0203e-08 | 2.6932e-10 | 1.2701e-08 | 1.0682e-08 | 5.4126e-10 | 1.28e-09 | 5.6888e-10 | 3.6984e-11 | 127631.828
217655.469 | 8.5492e-09 | 1.0228e-08 | 2.6548e-10 | 1.2489e-08 | 1.0696e-08 | 5.4442e-10 | 1.2729e-09 | 5.7517e-10 | 3.6539e-11 | 127644
217667.625 | 8.7408e-09 | 1.024e-08 | 2.6256e-10 | 1.2489e-08 | 1.0724e-08 | 5.4595e-10 | 1.2633e-09 | 5.68e-10 | 3.6611e-11 | 127656.156
217679.797 | 8.5812e-09 | 1.034e-08 | 2.655e-10 | 1.2574e-08 | 1.0694e-08 | 5.4411e-10 | 1.2694e-09 | 5.7146e-10 | 3.6249e-11 | 127668.328
217691.969 | 8.6404e-09 | 1.0356e-08 | 2.6246e-10 | 1.2483e-08 | 1.0662e-08 | 5.4541e-10 | 1.279e-09 | 5.7465e-10 | 3.6541e-11 | 127680.5
217704.125 | 8.5234e-09 | 1.0214e-08 | 2.6113e-10 | 1.2351e-08 | 1.0564e-08 | 5.4208e-10 | 1.259e-09 | 5.6773e-10 | 3.6737e-11 | 127692.656
217716.297 | 8.7999e-09 | 1.0203e-08 | 2.6303e-10 | 1.2507e-08 | 1.0729e-08 | 5.5048e-10 | 1.2771e-09 | 5.7981e-10 | 3.6746e-11 | 127704.828
217728.469 | 8.6115e-09 | 1.0483e-08 | 2.6783e-10 | 1.2498e-08 | 1.0609e-08 | 5.4758e-10 | 1.2666e-09 | 5.7585e-10 | 3.6582e-11 | 127717
217740.625 | 8.581e-09 | 1.0278e-08 | 2.6415e-10 | 1.2688e-08 | 1.0807e-08 | 5.4639e-10 | 1.2817e-09 | 5.8428e-10 | 3.6945e-11 | 127729.156
217752.797 | 8.6354e-09 | 1.0375e-08 | 2.6759e-10 | 1.2575e-08 | 1.07e-08 | 5.407e-10 | 1.2916e-09 | 5.7889e-10 | 3.6873e-11 | 127741.328
217764.969 | 8.6511e-09 | 1.0222e-08 | 2.6529e-10 | 1.2604e-08 | 1.0626e-08 | 5.4342e-10 | 1.2758e-09 | 5.8291e-10 | 3.7062e-11 | 127753.5
217777.141 | 8.5992e-09 | 1.0362e-08 | 2.6432e-10 | 1.2496e-08 | 1.068e-08 | 5.4465e-10 | 1.2791e-09 | 5.7942e-10 | 3.7044e-11 | 127765.672
217789.297 | 8.4947e-09 | 1.0284e-08 | 2.6133e-10 | 1.2466e-08 | 1.0655e-08 | 5.4302e-10 | 1.281e-09 | 5.7428e-10 | 3.6709e-11 | 127777.828
217801.469 | 8.6622e-09 | 1.0199e-08 | 2.6494e-10 | 1.2465e-08 | 1.0524e-08 | 5.5105e-10 | 1.2682e-09 | 5.7629e-10 | 3.6867e-11 | 127790
217813.641 | 8.6379e-09 | 1.035e-08 | 2.63e-10 | 1.2555e-08 | 1.0713e-08 | 5.474e-10 | 1.2799e-09 | 5.7863e-10 | 3.6643e-11 | 127802.172
217825.797 | 8.5735e-09 | 1.0428e-08 | 2.6497e-10 | 1.2454e-08 | 1.055e-08 | 5.4836e-10 | 1.2935e-09 | 5.7634e-10 | 3.6793e-11 | 127814.328
217837.969 | 8.4775e-09 | 1.0285e-08 | 2.6327e-10 | 1.2617e-08 | 1.0651e-08 | 5.524e-10 | 1.2638e-09 | 5.7609e-10 | 3.6592e-11 | 127826.5
217850.141 | 8.5466e-09 | 1.0428e-08 | 2.6638e-10 | 1.2576e-08 | 1.068e-08 | 5.5316e-10 | 1.2943e-09 | 5.7554e-10 | 3.6871e-11 | 127838.672
217862.297 | 8.6468e-09 | 1.0351e-08 | 2.6644e-10 | 1.2577e-08 | 1.0628e-08 | 5.4176e-10 | 1.2755e-09 | 5.8269e-10 | 3.6974e-11 | 127850.828
217874.469 | 8.4947e-09 | 1.032e-08 | 2.6684e-10 | 1.2717e-08 | 1.0626e-08 | 5.5222e-10 | 1.2929e-09 | 5.9088e-10 | 3.6641e-11 | 127863
217886.641 | 8.6535e-09 | 1.03e-08 | 2.6818e-10 | 1.273e-08 | 1.0735e-08 | 5.524e-10 | 1.2845e-09 | 5.8055e-10 | 3.6713e-11 | 127875.172
217898.797 | 8.6174e-09 | 1.0284e-08 | 2.6843e-10 | 1.2802e-08 | 1.0754e-08 | 5.5317e-10 | 1.2897e-09 | 5.8535e-10 | 3.6919e-11 | 127887.328
217910.969 | 8.6732e-09 | 1.0282e-08 | 2.652e-10 | 1.2553e-08 | 1.0676e-08 | 5.4392e-10 | 1.2933e-09 | 5.8043e-10 | 3.6519e-11 | 127899.5
217923.141 | 8.4987e-09 | 1.0441e-08 | 2.6745e-10 | 1.2576e-08 | 1.0666e-08 | 5.4379e-10 | 1.2814e-09 | 5.7825e-10 | 3.6975e-11 | 127911.672
217935.297 | 8.5709e-09 | 1.0359e-08 | 2.6552e-10 | 1.245e-08 | 1.0679e-08 | 5.4103e-10 | 1.2772e-09 | 5.7574e-10 | 3.6184e-11 | 127923.828
217947.469 | 8.5673e-09 | 1.0127e-08 | 2.6502e-10 | 1.2569e-08 | 1.0561e-08 | 5.4469e-10 | 1.2809e-09 | 5.7312e-10 | 3.6899e-11 | 127936
217959.641 | 8.546e-09 | 1.028e-08 | 2.6336e-10 | 1.2483e-08 | 1.0556e-08 | 5.4518e-10 | 1.2872e-09 | 5.7798e-10 | 3.6302e-11 | 127948.172
217971.813 | 8.5496e-09 | 1.0255e-08 | 2.6493e-10 | 1.2683e-08 | 1.0621e-08 | 5.487e-10 | 1.2686e-09 | 5.7768e-10 | 3.6289e-11 | 127960.344
217983.969 | 8.5748e-09 | 1.0286e-08 | 2.6248e-10 | 1.2737e-08 | 1.0641e-08 | 5.4797e-10 | 1.2595e-09 | 5.7923e-10 | 3.6611e-11 | 127972.5
217996.141 | 8.6704e-09 | 1.0262e-08 | 2.6554e-10 | 1.2695e-08 | 1.0517e-08 | 5.3911e-10 | 1.2755e-09 | 5.811e-10 | 3.702e-11 | 127984.672
218008.313 | 8.5701e-09 | 1.0113e-08 | 2.6407e-10 | 1.2723e-08 | 1.0618e-08 | 5.4855e-10 | 1.2816e-09 | 5.8192e-10 | 3.6625e-11 | 127996.844
218020.469 | 8.6225e-09 | 1.0255e-08 | 2.6412e-10 | 1.2684e-08 | 1.0558e-08 | 5.4721e-10 | 1.2822e-09 | 5.8291e-10 | 3.6452e-11 | 128009
218032.641 | 8.6213e-09 | 1.0322e-08 | 2.6647e-10 | 1.2685e-08 | 1.0486e-08 | 5.4227e-10 | 1.2731e-09 | 5.7672e-10 | 3.6793e-11 | 128021.172
218044.813 | 8.6139e-09 | 1.0272e-08 | 2.6707e-10 | 1.2583e-08 | 1.066e-08 | 5.4966e-10 | 1.2736e-09 | 5.8254e-10 | 3.6129e-11 | 128033.344
218056.969 | 8.5185e-09 | 1.0229e-08 | 2.6494e-10 | 1.2712e-08 | 1.0521e-08 | 5.5008e-10 | 1.2848e-09 | 5.8513e-10 | 3.6458e-11 | 128045.5
218069.141 | 8.4662e-09 | 1.0271e-08 | 2.6016e-10 | 1.2552e-08 | 1.053e-08 | 5.3966e-10 | 1.2676e-09 | 5.7938e-10 | 3.6076e-11 | 128057.672
218081.313 | 8.4972e-09 | 1.0156e-08 | 2.6361e-10 | 1.2523e-08 | 1.0567e-08 | 5.4236e-10 | 1.2825e-09 | 5.8225e-10 | 3.6091e-11 | 128069.844
218093.469 | 8.4959e-09 | 1.0267e-08 | 2.6121e-10 | 1.2512e-08 | 1.0534e-08 | 5.431e-10 | 1.2678e-09 | 5.7567e-10 | 3.6664e-11 | 128082
218105.641 | 8.4586e-09 | 1.012e-08 | 2.6097e-10 | 1.2663e-08 | 1.0562e-08 | 5.4044e-10 | 1.2544e-09 | 5.7421e-10 | 3.6392e-11 | 128094.172
218117.813 | 8.5284e-09 | 1.0278e-08 | 2.6017e-10 | 1.2596e-08 | 1.0521e-08 | 5.4336e-10 | 1.2562e-09 | 5.7276e-10 | 3.656e-11 | 128106.344
218129.969 | 8.4727e-09 | 1.0118e-08 | 2.604e-10 | 1.2591e-08 | 1.0599e-08 | 5.3969e-10 | 1.278e-09 | 5.7593e-10 | 3.616e-11 | 128118.5
218142.141 | 8.5779e-09 | 1.021e-08 | 2.6218e-10 | 1.2501e-08 | 1.0488e-08 | 5.4246e-10 | 1.2709e-09 | 5.7348e-10 | 3.6393e-11 | 128130.672
218154.313 | 8.4913e-09 | 1.0153e-08 | 2.5926e-10 | 1.2533e-08 | 1.0558e-08 | 5.3914e-10 | 1.2717e-09 | 5.7559e-10 | 3.6314e-11 | 128142.844
218166.484 | 8.5392e-09 | 1.0245e-08 | 2.5977e-10 | 1.2654e-08 | 1.0558e-08 | 5.4587e-10 | 1.2801e-09 | 5.8236e-10 | 3.6108e-11 | 128155.015
218178.641 | 8.5326e-09 | 1.0288e-08 | 2.6519e-10 | 1.2687e-08 | 1.0665e-08 | 5.4199e-10 | 1.2904e-09 | 5.8034e-10 | 3.641e-11 | 128167.172
218190.813 | 8.4877e-09 | 1.0192e-08 | 2.6679e-10 | 1.2724e-08 | 1.0602e-08 | 5.3924e-10 | 1.2899e-09 | 5.8175e-10 | 3.6503e-11 | 128179.344
218202.984 | 8.4256e-09 | 1.0167e-08 | 2.6668e-10 | 1.2706e-08 | 1.0627e-08 | 5.4283e-10 | 1.2756e-09 | 5.7882e-10 | 3.6441e-11 | 128191.515
218215.141 | 8.6085e-09 | 1.0222e-08 | 2.6347e-10 | 1.2661e-08 | 1.0548e-08 | 5.486e-10 | 1.3022e-09 | 5.7738e-10 | 3.6881e-11 | 128203.672
218227.313 | 8.6225e-09 | 1.0302e-08 | 2.6337e-10 | 1.2665e-08 | 1.0663e-08 | 5.5322e-10 | 1.2983e-09 | 5.8361e-10 | 3.7218e-11 | 128215.844
218239.484 | 8.6165e-09 | 1.0318e-08 | 2.6628e-10 | 1.3053e-08 | 1.0785e-08 | 5.5154e-10 | 1.3026e-09 | 5.8726e-10 | 3.6765e-11 | 128228.015
218251.641 | 8.635e-09 | 1.0251e-08 | 2.6733e-10 | 1.2875e-08 | 1.0591e-08 | 5.4688e-10 | 1.3013e-09 | 5.8719e-10 | 3.6686e-11 | 128240.172
218263.813 | 8.6495e-09 | 1.0371e-08 | 2.669e-10 | 1.2745e-08 | 1.089e-08 | 5.4215e-10 | 1.2856e-09 | 5.8545e-10 | 3.6995e-11 | 128252.344
218275.984 | 8.5835e-09 | 1.0307e-08 | 2.6688e-10 | 1.2747e-08 | 1.0684e-08 | 5.5037e-10 | 1.2988e-09 | 5.8597e-10 | 3.6277e-11 | 128264.515
218288.141 | 8.587e-09 | 1.0399e-08 | 2.6975e-10 | 1.2845e-08 | 1.0667e-08 | 5.4441e-10 | 1.3016e-09 | 5.8413e-10 | 3.6932e-11 | 128276.672
218300.313 | 8.5636e-09 | 1.0429e-08 | 2.6712e-10 | 1.2592e-08 | 1.0575e-08 | 5.4729e-10 | 1.2848e-09 | 5.817e-10 | 3.7025e-11 | 128288.844
218312.484 | 8.5386e-09 | 1.033e-08 | 2.6742e-10 | 1.2733e-08 | 1.071e-08 | 5.4968e-10 | 1.2842e-09 | 5.7611e-10 | 3.6616e-11 | 128301.015
218324.641 | 8.6351e-09 | 1.0301e-08 | 2.6827e-10 | 1.2694e-08 | 1.0592e-08 | 5.506e-10 | 1.299e-09 | 5.8043e-10 | 3.6859e-11 | 128313.172
218336.813 | 8.9096e-09 | 1.0463e-08 | 2.6948e-10 | 1.267e-08 | 1.0709e-08 | 5.4525e-10 | 1.2737e-09 | 5.8514e-10 | 3.6725e-11 | 128325.344
218348.984 | 8.6075e-09 | 1.0232e-08 | 2.6876e-10 | 1.2694e-08 | 1.0726e-08 | 5.4016e-10 | 1.287e-09 | 5.8226e-10 | 3.6606e-11 | 128337.515
218361.156 | 8.7352e-09 | 1.0317e-08 | 2.6416e-10 | 1.2768e-08 | 1.0719e-08 | 5.4316e-10 | 1.2899e-09 | 5.7679e-10 | 3.6209e-11 | 128349.687
218373.313 | 8.5565e-09 | 1.0306e-08 | 2.6397e-10 | 1.267e-08 | 1.0818e-08 | 5.4431e-10 | 1.2891e-09 | 5.8471e-10 | 3.6755e-11 | 128361.844
218385.484 | 8.5557e-09 | 1.0357e-08 | 2.6654e-10 | 1.2699e-08 | 1.0791e-08 | 5.453e-10 | 1.2714e-09 | 5.8072e-10 | 3.6354e-11 | 128374.015
218397.656 | 8.5309e-09 | 1.0306e-08 | 2.6698e-10 | 1.2628e-08 | 1.0666e-08 | 5.4199e-10 | 1.2751e-09 | 5.8171e-10 | 3.6526e-11 | 128386.187
218409.813 | 8.607e-09 | 1.0338e-08 | 2.6621e-10 | 1.2684e-08 | 1.0607e-08 | 5.4445e-10 | 1.2831e-09 | 5.7978e-10 | 3.6432e-11 | 128398.344
218421.984 | 8.5522e-09 | 1.0252e-08 | 2.6401e-10 | 1.2747e-08 | 1.0638e-08 | 5.4885e-10 | 1.2787e-09 | 5.805e-10 | 3.6472e-11 | 128410.515
218434.156 | 8.5181e-09 | 1.0357e-08 | 2.6516e-10 | 1.2588e-08 | 1.0653e-08 | 5.4262e-10 | 1.2692e-09 | 5.7713e-10 | 3.6418e-11 | 128422.687
218446.313 | 8.5372e-09 | 1.0295e-08 | 2.6809e-10 | 1.2687e-08 | 1.0616e-08 | 5.4722e-10 | 1.2828e-09 | 5.7342e-10 | 3.6441e-11 | 128434.844
218458.484 | 8.6778e-09 | 1.0246e-08 | 2.6442e-10 | 1.2821e-08 | 1.0607e-08 | 5.4106e-10 | 1.2798e-09 | 5.804e-10 | 3.658e-11 | 128447.015
218470.656 | 8.5685e-09 | 1.0357e-08 | 2.6396e-10 | 1.2745e-08 | 1.0625e-08 | 5.4045e-10 | 1.2778e-09 | 5.7623e-10 | 3.6734e-11 | 128459.187
218482.813 | 8.5937e-09 | 1.031e-08 | 2.6624e-10 | 1.2584e-08 | 1.0671e-08 | 5.4514e-10 | 1.292e-09 | 5.7575e-10 | 3.6869e-11 | 128471.344
218494.984 | 8.6146e-09 | 1.0329e-08 | 2.6313e-10 | 1.2666e-08 | 1.0693e-08 | 5.4571e-10 | 1.286e-09 | 5.887e-10 | 3.6961e-11 | 128483.515
218507.156 | 8.692e-09 | 1.053e-08 | 2.6429e-10 | 1.2723e-08 | 1.0557e-08 | 5.4513e-10 | 1.2743e-09 | 5.7887e-10 | 3.658e-11 | 128495.687
218519.313 | 8.6235e-09 | 1.0427e-08 | 2.6568e-10 | 1.2602e-08 | 1.0624e-08 | 5.4261e-10 | 1.2798e-09 | 5.8043e-10 | 3.6673e-11 | 128507.844
218531.484 | 8.6486e-09 | 1.0364e-08 | 2.7014e-10 | 1.2674e-08 | 1.0701e-08 | 5.4393e-10 | 1.2749e-09 | 5.8694e-10 | 3.6769e-11 | 128520.015
218543.656 | 8.6305e-09 | 1.0369e-08 | 2.6882e-10 | 1.267e-08 | 1.0681e-08 | 5.4397e-10 | 1.2802e-09 | 5.7725e-10 | 3.6537e-11 | 128532.187
218555.828 | 8.5221e-09 | 1.0257e-08 | 2.6446e-10 | 1.2839e-08 | 1.0797e-08 | 5.4493e-10 | 1.2996e-09 | 5.8606e-10 | 3.7009e-11 | 128544.359
218567.984 | 8.572e-09 | 1.0436e-08 | 2.66e-10 | 1.284e-08 | 1.0695e-08 | 5.4643e-10 | 1.29e-09 | 5.7916e-10 | 3.7154e-11 | 128556.515
218580.156 | 8.6359e-09 | 1.0418e-08 | 2.6933e-10 | 1.2645e-08 | 1.066e-08 | 5.4728e-10 | 1.2994e-09 | 5.7224e-10 | 3.6757e-11 | 128568.687
218592.328 | 8.8668e-09 | 1.0459e-08 | 2.7065e-10 | 1.2729e-08 | 1.0702e-08 | 5.4177e-10 | 1.283e-09 | 5.8433e-10 | 3.6784e-11 | 128580.859
218604.484 | 8.6496e-09 | 1.049e-08 | 2.7318e-10 | 1.2671e-08 | 1.0783e-08 | 5.5113e-10 | 1.2928e-09 | 5.79e-10 | 3.7846e-11 | 128593.015
218616.656 | 8.6029e-09 | 1.0445e-08 | 2.6884e-10 | 1.2748e-08 | 1.0753e-08 | 5.5885e-10 | 1.2954e-09 | 5.8288e-10 | 3.6955e-11 | 128605.187
218628.828 | 8.6535e-09 | 1.0331e-08 | 2.7045e-10 | 1.2771e-08 | 1.0766e-08 | 5.4625e-10 | 1.2921e-09 | 5.8954e-10 | 3.7559e-11 | 128617.359
218640.984 | 8.6195e-09 | 1.0395e-08 | 2.6961e-10 | 1.2839e-08 | 1.0921e-08 | 5.5043e-10 | 1.3127e-09 | 5.9162e-10 | 3.7309e-11 | 128629.515
218653.156 | 8.6094e-09 | 1.0345e-08 | 2.7074e-10 | 1.2808e-08 | 1.0831e-08 | 5.5589e-10 | 1.3031e-09 | 5.8693e-10 | 3.7245e-11 | 128641.687
218665.328 | 8.6552e-09 | 1.044e-08 | 2.7206e-10 | 1.2687e-08 | 1.0865e-08 | 5.5179e-10 | 1.3069e-09 | 5.8751e-10 | 3.7572e-11 | 128653.859
218677.484 | 8.7083e-09 | 1.0468e-08 | 2.7025e-10 | 1.271e-08 | 1.0835e-08 | 5.5157e-10 | 1.2918e-09 | 5.7781e-10 | 3.6356e-11 | 128666.015
218689.656 | 8.687e-09 | 1.0373e-08 | 2.6911e-10 | 1.263e-08 | 1.0742e-08 | 5.471e-10 | 1.2792e-09 | 5.7975e-10 | 3.7156e-11 | 128678.187
218701.828 | 8.5658e-09 | 1.0358e-08 | 2.6909e-10 | 1.2672e-08 | 1.0748e-08 | 5.5185e-10 | 1.2788e-09 | 5.8803e-10 | 3.6742e-11 | 128690.359
218713.984 | 8.7623e-09 | 1.0418e-08 | 2.688e-10 | 1.2573e-08 | 1.0853e-08 | 5.5108e-10 | 1.2861e-09 | 5.8285e-10 | 3.7554e-11 | 128702.515
218726.156 | 8.7114e-09 | 1.0437e-08 | 2.6975e-10 | 1.2635e-08 | 1.0849e-08 | 5.4534e-10 | 1.3014e-09 | 5.8124e-10 | 3.7444e-11 | 128714.687
218738.328 | 8.8588e-09 | 1.0511e-08 | 2.6724e-10 | 1.2688e-08 | 1.075e-08 | 5.4773e-10 | 1.2953e-09 | 5.8012e-10 | 3.7042e-11 | 128726.859
218750.5 | 8.6094e-09 | 1.0471e-08 | 2.6757e-10 | 1.2627e-08 | 1.0782e-08 | 5.4594e-10 | 1.2857e-09 | 5.7586e-10 | 3.6678e-11 | 128739.031
218762.656 | 8.7463e-09 | 1.0422e-08 | 2.6814e-10 | 1.2538e-08 | 1.0775e-08 | 5.4882e-10 | 1.2859e-09 | 5.7579e-10 | 3.6641e-11 | 128751.187
218774.828 | 8.6595e-09 | 1.0343e-08 | 2.7009e-10 | 1.2559e-08 | 1.0634e-08 | 5.4105e-10 | 1.283e-09 | 5.8099e-10 | 3.6489e-11 | 128763.359
218787 | 8.5119e-09 | 1.0344e-08 | 2.6676e-10 | 1.2704e-08 | 1.0752e-08 | 5.4864e-10 | 1.2626e-09 | 5.7844e-10 | 3.6372e-11 | 128775.531
218799.156 | 8.841e-09 | 1.0459e-08 | 2.6708e-10 | 1.2513e-08 | 1.0806e-08 | 5.5118e-10 | 1.2762e-09 | 5.8425e-10 | 3.7195e-11 | 128787.687
218811.328 | 8.8094e-09 | 1.0454e-08 | 2.6954e-10 | 1.2683e-08 | 1.0689e-08 | 5.4617e-10 | 1.2798e-09 | 5.7428e-10 | 3.6979e-11 | 128799.859
218823.5 | 8.7238e-09 | 1.038e-08 | 2.672e-10 | 1.2552e-08 | 1.0755e-08 | 5.4682e-10 | 1.2715e-09 | 5.7763e-10 | 3.6764e-11 | 128812.031
218835.656 | 8.624e-09 | 1.03e-08 | 2.6596e-10 | 1.2434e-08 | 1.085e-08 | 5.4715e-10 | 1.2732e-09 | 5.7763e-10 | 3.6682e-11 | 128824.187
218847.828 | 8.5801e-09 | 1.0396e-08 | 2.6708e-10 | 1.257e-08 | 1.0652e-08 | 5.5349e-10 | 1.2792e-09 | 5.7788e-10 | 3.6968e-11 | 128836.359
218860 | 8.6592e-09 | 1.0428e-08 | 2.6757e-10 | 1.2477e-08 | 1.0777e-08 | 5.4946e-10 | 1.2923e-09 | 5.8104e-10 | 3.7122e-11 | 128848.531
218872.156 | 8.7719e-09 | 1.0355e-08 | 2.6669e-10 | 1.2457e-08 | 1.0774e-08 | 5.5144e-10 | 1.2801e-09 | 5.73e-10 | 3.6236e-11 | 128860.687
218884.328 | 8.6403e-09 | 1.0344e-08 | 2.6836e-10 | 1.2527e-08 | 1.07e-08 | 5.5005e-10 | 1.283e-09 | 5.7728e-10 | 3.681e-11 | 128872.859
218896.5 | 8.647e-09 | 1.0324e-08 | 2.6531e-10 | 1.2629e-08 | 1.0754e-08 | 5.462e-10 | 1.2684e-09 | 5.7597e-10 | 3.6658e-11 | 128885.031
218908.656 | 8.6975e-09 | 1.0277e-08 | 2.667e-10 | 1.2672e-08 | 1.0865e-08 | 5.4941e-10 | 1.2764e-09 | 5.7421e-10 | 3.6794e-11 | 128897.187
218920.828 | 8.617e-09 | 1.0417e-08 | 2.6576e-10 | 1.2464e-08 | 1.071e-08 | 5.4698e-10 | 1.2759e-09 | 5.6989e-10 | 3.6352e-11 | 128909.359
218933 | 8.6956e-09 | 1.0319e-08 | 2.6599e-10 | 1.2359e-08 | 1.0756e-08 | 5.466e-10 | 1.2642e-09 | 5.6861e-10 | 3.6737e-11 | 128921.531
218945.172 | 8.76e-09 | 1.0291e-08 | 2.6502e-10 | 1.2514e-08 | 1.0788e-08 | 5.4517e-10 | 1.2818e-09 | 5.7501e-10 | 3.6595e-11 | 128933.703
218957.328 | 8.6866e-09 | 1.0347e-08 | 2.636e-10 | 1.2562e-08 | 1.0753e-08 | 5.4832e-10 | 1.2701e-09 | 5.6732e-10 | 3.6354e-11 | 128945.859
218969.5 | 8.7442e-09 | 1.0406e-08 | 2.6634e-10 | 1.254e-08 | 1.0747e-08 | 5.4552e-10 | 1.2736e-09 | 5.6981e-10 | 3.6345e-11 | 128958.031
218981.672 | 8.7422e-09 | 1.039e-08 | 2.6529e-10 | 1.2595e-08 | 1.0698e-08 | 5.4039e-10 | 1.2821e-09 | 5.6713e-10 | 3.6633e-11 | 128970.203
218993.828 | 8.6636e-09 | 1.0455e-08 | 2.6736e-10 | 1.2524e-08 | 1.0877e-08 | 5.4773e-10 | 1.2839e-09 | 5.7398e-10 | 3.6969e-11 | 128982.359
219006 | 8.6598e-09 | 1.0469e-08 | 2.6512e-10 | 1.2446e-08 | 1.066e-08 | 5.4449e-10 | 1.2715e-09 | 5.6435e-10 | 3.6665e-11 | 128994.531
219018.172 | 8.5352e-09 | 1.0322e-08 | 2.6322e-10 | 1.2371e-08 | 1.072e-08 | 5.4189e-10 | 1.2745e-09 | 5.8127e-10 | 3.6669e-11 | 129006.703
219030.328 | 8.5942e-09 | 1.0377e-08 | 2.6475e-10 | 1.2301e-08 | 1.0631e-08 | 5.4087e-10 | 1.262e-09 | 5.7206e-10 | 3.6107e-11 | 129018.859
219042.5 | 8.6081e-09 | 1.0395e-08 | 2.6326e-10 | 1.2415e-08 | 1.0649e-08 | 5.375e-10 | 1.2599e-09 | 5.7388e-10 | 3.6174e-11 | 129031.031
219054.672 | 8.7401e-09 | 1.0402e-08 | 2.6631e-10 | 1.2421e-08 | 1.0509e-08 | 5.4002e-10 | 1.2449e-09 | 5.6467e-10 | 3.6008e-11 | 129043.203
219066.828 | 8.5969e-09 | 1.0357e-08 | 2.5891e-10 | 1.2272e-08 | 1.0652e-08 | 5.3953e-10 | 1.25e-09 | 5.6825e-10 | 3.6853e-11 | 129055.359
219079 | 8.5705e-09 | 1.0301e-08 | 2.6217e-10 | 1.2417e-08 | 1.0561e-08 | 5.3943e-10 | 1.2596e-09 | 5.6486e-10 | 3.6003e-11 | 129067.531
219091.172 | 8.5445e-09 | 1.0287e-08 | 2.6151e-10 | 1.2244e-08 | 1.0548e-08 | 5.376e-10 | 1.2575e-09 | 5.7121e-10 | 3.5934e-11 | 129079.703
219103.344 | 8.4975e-09 | 1.0351e-08 | 2.6271e-10 | 1.2244e-08 | 1.0708e-08 | 5.4574e-10 | 1.2611e-09 | 5.6788e-10 | 3.5893e-11 | 129091.875
219115.5 | 8.505e-09 | 1.0361e-08 | 2.6221e-10 | 1.2283e-08 | 1.0658e-08 | 5.4794e-10 | 1.2529e-09 | 5.6581e-10 | 3.6618e-11 | 129104.031
219127.672 | 8.6023e-09 | 1.0265e-08 | 2.6412e-10 | 1.2362e-08 | 1.0761e-08 | 5.4199e-10 | 1.2608e-09 | 5.6656e-10 | 3.6541e-11 | 129116.203
219139.844 | 8.6038e-09 | 1.0389e-08 | 2.6295e-10 | 1.2292e-08 | 1.0789e-08 | 5.4941e-10 | 1.2586e-09 | 5.6566e-10 | 3.6726e-11 | 129128.375
219152 | 8.5749e-09 | 1.0366e-08 | 2.6457e-10 | 1.2326e-08 | 1.0756e-08 | 5.3955e-10 | 1.2656e-09 | 5.7591e-10 | 3.5857e-11 | 129140.531
219164.172 | 8.5751e-09 | 1.0473e-08 | 2.6401e-10 | 1.2322e-08 | 1.0734e-08 | 5.4537e-10 | 1.257e-09 | 5.7272e-10 | 3.6392e-11 | 129152.703
219176.344 | 8.6584e-09 | 1.0422e-08 | 2.6585e-10 | 1.2454e-08 | 1.0604e-08 | 5.4026e-10 | 1.2569e-09 | 5.72e-10 | 3.6311e-11 | 129164.875
219188.5 | 8.5866e-09 | 1.0329e-08 | 2.6461e-10 | 1.2356e-08 | 1.0699e-08 | 5.4661e-10 | 1.2614e-09 | 5.7071e-10 | 3.6456e-11 | 129177.031
219200.672 | 8.5761e-09 | 1.0415e-08 | 2.6396e-10 | 1.2292e-08 | 1.0756e-08 | 5.4584e-10 | 1.2542e-09 | 5.6628e-10 | 3.673e-11 | 129189.203
219212.844 | 8.6585e-09 | 1.0417e-08 | 2.6197e-10 | 1.2341e-08 | 1.0636e-08 | 5.4457e-10 | 1.2546e-09 | 5.6031e-10 | 3.6113e-11 | 129201.375
219225 | 8.6441e-09 | 1.0246e-08 | 2.6497e-10 | 1.2466e-08 | 1.0686e-08 | 5.3922e-10 | 1.2601e-09 | 5.6758e-10 | 3.6554e-11 | 129213.531
219237.172 | 8.7978e-09 | 1.037e-08 | 2.6474e-10 | 1.2351e-08 | 1.0761e-08 | 5.4095e-10 | 1.2646e-09 | 5.6989e-10 | 3.6439e-11 | 129225.703
219249.344 | 8.6218e-09 | 1.0402e-08 | 2.6383e-10 | 1.2419e-08 | 1.0772e-08 | 5.4262e-10 | 1.2568e-09 | 5.7007e-10 | 3.6773e-11 | 129237.875
219261.5 | 8.5005e-09 | 1.0345e-08 | 2.6345e-10 | 1.2314e-08 | 1.0678e-08 | 5.422e-10 | 1.2551e-09 | 5.6824e-10 | 3.6326e-11 | 129250.031
219273.672 | 8.5525e-09 | 1.0311e-08 | 2.6215e-10 | 1.2292e-08 | 1.0684e-08 | 5.3837e-10 | 1.2481e-09 | 5.6487e-10 | 3.6382e-11 | 129262.203
219285.844 | 8.5602e-09 | 1.0281e-08 | 2.647e-10 | 1.2286e-08 | 1.0664e-08 | 5.4636e-10 | 1.2577e-09 | 5.6942e-10 | 3.611e-11 | 129274.375
219298.016 | 8.4131e-09 | 1.0225e-08 | 2.6054e-10 | 1.2349e-08 | 1.0596e-08 | 5.3814e-10 | 1.2564e-09 | 5.6684e-10 | 3.6319e-11 | 129286.547
219310.172 | 8.6233e-09 | 1.0345e-08 | 2.6016e-10 | 1.2127e-08 | 1.063e-08 | 5.439e-10 | 1.2562e-09 | 5.611e-10 | 3.5875e-11 | 129298.703
219322.344 | 8.5918e-09 | 1.0268e-08 | 2.5936e-10 | 1.2164e-08 | 1.0461e-08 | 5.4244e-10 | 1.2379e-09 | 5.6191e-10 | 3.5827e-11 | 129310.875
219334.516 | 8.5188e-09 | 1.0367e-08 | 2.5925e-10 | 1.2139e-08 | 1.0623e-08 | 5.3862e-10 | 1.2444e-09 | 5.6057e-10 | 3.5884e-11 | 129323.047
219346.672 | 8.4542e-09 | 1.0506e-08 | 2.6135e-10 | 1.2128e-08 | 1.0664e-08 | 5.4369e-10 | 1.2549e-09 | 5.6108e-10 | 3.6173e-11 | 129335.203
219358.844 | 8.4877e-09 | 1.0384e-08 | 2.6613e-10 | 1.2128e-08 | 1.0527e-08 | 5.4255e-10 | 1.2596e-09 | 5.7085e-10 | 3.6039e-11 | 129347.375
219371.016 | 8.4731e-09 | 1.0384e-08 | 2.6381e-10 | 1.208e-08 | 1.0509e-08 | 5.4111e-10 | 1.264e-09 | 5.5622e-10 | 3.5955e-11 | 129359.547
219383.172 | 8.6554e-09 | 1.0339e-08 | 2.6504e-10 | 1.2169e-08 | 1.0641e-08 | 5.4199e-10 | 1.2604e-09 | 5.602e-10 | 3.6195e-11 | 129371.703
219395.344 | 8.581e-09 | 1.0377e-08 | 2.6342e-10 | 1.2099e-08 | 1.0592e-08 | 5.4325e-10 | 1.2514e-09 | 5.6443e-10 | 3.6129e-11 | 129383.875
219407.516 | 8.636e-09 | 1.0544e-08 | 2.6332e-10 | 1.2188e-08 | 1.0576e-08 | 5.4201e-10 | 1.2385e-09 | 5.6563e-10 | 3.6127e-11 | 129396.047
219419.672 | 8.81e-09 | 1.0403e-08 | 2.6443e-10 | 1.2252e-08 | 1.0636e-08 | 5.481e-10 | 1.2494e-09 | 5.6828e-10 | 3.5884e-11 | 129408.203
219431.844 | 8.5121e-09 | 1.048e-08 | 2.6144e-10 | 1.2182e-08 | 1.0563e-08 | 5.3544e-10 | 1.2558e-09 | 5.6906e-10 | 3.5945e-11 | 129420.375
219444.016 | 8.5837e-09 | 1.0433e-08 | 2.623e-10 | 1.2166e-08 | 1.0595e-08 | 5.3962e-10 | 1.2532e-09 | 5.5871e-10 | 3.6146e-11 | 129432.547
219456.172 | 8.5478e-09 | 1.0435e-08 | 2.6388e-10 | 1.2172e-08 | 1.063e-08 | 5.4629e-10 | 1.2613e-09 | 5.6323e-10 | 3.6251e-11 | 129444.703
219468.344 | 8.5829e-09 | 1.0433e-08 | 2.6292e-10 | 1.2196e-08 | 1.0545e-08 | 5.4353e-10 | 1.2514e-09 | 5.6731e-10 | 3.6176e-11 | 129456.875
219480.516 | 8.5477e-09 | 1.0385e-08 | 2.5969e-10 | 1.2062e-08 | 1.055e-08 | 5.3705e-10 | 1.2568e-09 | 5.6633e-10 | 3.6464e-11 | 129469.047
219492.688 | 8.465e-09 | 1.0341e-08 | 2.6037e-10 | 1.2209e-08 | 1.044e-08 | 5.3782e-10 | 1.246e-09 | 5.5814e-10 | 3.6111e-11 | 129481.219
219504.844 | 8.6237e-09 | 1.0455e-08 | 2.6747e-10 | 1.2276e-08 | 1.0654e-08 | 5.5199e-10 | 1.2665e-09 | 5.6461e-10 | 3.6213e-11 | 129493.375
219517.016 | 8.5017e-09 | 1.0373e-08 | 2.6308e-10 | 1.2147e-08 | 1.0676e-08 | 5.397e-10 | 1.2463e-09 | 5.6636e-10 | 3.6237e-11 | 129505.547
219529.188 | 8.5238e-09 | 1.0412e-08 | 2.6096e-10 | 1.2237e-08 | 1.0631e-08 | 5.4285e-10 | 1.2678e-09 | 5.6475e-10 | 3.645e-11 | 129517.719
219541.344 | 8.6847e-09 | 1.0569e-08 | 2.627e-10 | 1.2248e-08 | 1.0634e-08 | 5.4084e-10 | 1.2596e-09 | 5.6579e-10 | 3.6049e-11 | 129529.875
219553.516 | 8.7353e-09 | 1.0601e-08 | 2.6413e-10 | 1.2338e-08 | 1.0666e-08 | 5.4398e-10 | 1.2676e-09 | 5.5915e-10 | 3.6674e-11 | 129542.047
219565.688 | 8.5958e-09 | 1.0513e-08 | 2.6063e-10 | 1.2078e-08 | 1.0551e-08 | 5.4092e-10 | 1.2611e-09 | 5.7036e-10 | 3.619e-11 | 129554.219
219577.844 | 8.6027e-09 | 1.0572e-08 | 2.6464e-10 | 1.226e-08 | 1.0681e-08 | 5.4657e-10 | 1.2614e-09 | 5.7058e-10 | 3.6281e-11 | 129566.375
219590.016 | 8.563e-09 | 1.0524e-08 | 2.6522e-10 | 1.2242e-08 | 1.0541e-08 | 5.436e-10 | 1.2651e-09 | 5.6751e-10 | 3.6134e-11 | 129578.547
219602.188 | 8.5581e-09 | 1.0558e-08 | 2.6436e-10 | 1.2244e-08 | 1.0626e-08 | 5.4219e-10 | 1.2584e-09 | 5.6534e-10 | 3.6283e-11 | 129590.719
219614.344 | 8.583e-09 | 1.048e-08 | 2.6542e-10 | 1.2198e-08 | 1.0684e-08 | 5.4038e-10 | 1.261e-09 | 5.6945e-10 | 3.6224e-11 | 129602.875
219626.516 | 8.5836e-09 | 1.059e-08 | 2.6419e-10 | 1.2216e-08 | 1.0684e-08 | 5.3949e-10 | 1.2499e-09 | 5.577e-10 | 3.6372e-11 | 129615.047
219638.688 | 8.5184e-09 | 1.0464e-08 | 2.63e-10 | 1.228e-08 | 1.0594e-08 | 5.451e-10 | 1.2608e-09 | 5.6573e-10 | 3.63e-11 | 129627.219
219650.844 | 8.5777e-09 | 1.0543e-08 | 2.6327e-10 | 1.225e-08 | 1.0685e-08 | 5.4007e-10 | 1.2396e-09 | 5.626e-10 | 3.61e-11 | 129639.375
219663.016 | 8.554e-09 | 1.0486e-08 | 2.6267e-10 | 1.2213e-08 | 1.065e-08 | 5.4252e-10 | 1.2433e-09 | 5.5664e-10 | 3.5862e-11 | 129651.547
219675.188 | 8.4896e-09 | 1.0506e-08 | 2.6005e-10 | 1.2155e-08 | 1.0624e-08 | 5.3783e-10 | 1.2415e-09 | 5.621e-10 | 3.5902e-11 | 129663.719
219687.359 | 8.4381e-09 | 1.0374e-08 | 2.6033e-10 | 1.2143e-08 | 1.0599e-08 | 5.392e-10 | 1.243e-09 | 5.5807e-10 | 3.5737e-11 | 129675.89
219699.516 | 8.4319e-09 | 1.0319e-08 | 2.5904e-10 | 1.2054e-08 | 1.0539e-08 | 5.4167e-10 | 1.2429e-09 | 5.6627e-10 | 3.587e-11 | 129688.047
219711.688 | 8.5281e-09 | 1.0452e-08 | 2.5761e-10 | 1.2236e-08 | 1.065e-08 | 5.3751e-10 | 1.2337e-09 | 5.6169e-10 | 3.5751e-11 | 129700.219
219723.859 | 8.5773e-09 | 1.0564e-08 | 2.5996e-10 | 1.2202e-08 | 1.0638e-08 | 5.4277e-10 | 1.2485e-09 | 5.6252e-10 | 3.5947e-11 | 129712.39
219736.016 | 8.4788e-09 | 1.0484e-08 | 2.6224e-10 | 1.2145e-08 | 1.0574e-08 | 5.3853e-10 | 1.2492e-09 | 5.6008e-10 | 3.5895e-11 | 129724.547
219748.188 | 8.3989e-09 | 1.0503e-08 | 2.6304e-10 | 1.2095e-08 | 1.0556e-08 | 5.4509e-10 | 1.2539e-09 | 5.6802e-10 | 3.5891e-11 | 129736.719
219760.359 | 8.4901e-09 | 1.0461e-08 | 2.6134e-10 | 1.2267e-08 | 1.0701e-08 | 5.4072e-10 | 1.2502e-09 | 5.6079e-10 | 3.5869e-11 | 129748.89
219772.516 | 8.5835e-09 | 1.0415e-08 | 2.6209e-10 | 1.2093e-08 | 1.0535e-08 | 5.3276e-10 | 1.2327e-09 | 5.5992e-10 | 3.5492e-11 | 129761.047
219784.688 | 8.4485e-09 | 1.0476e-08 | 2.5675e-10 | 1.2095e-08 | 1.0543e-08 | 5.3756e-10 | 1.2372e-09 | 5.5063e-10 | 3.5306e-11 | 129773.219
219796.859 | 8.4108e-09 | 1.038e-08 | 2.5604e-10 | 1.1999e-08 | 1.0518e-08 | 5.3206e-10 | 1.2228e-09 | 5.5675e-10 | 3.5616e-11 | 129785.39
219809.016 | 8.4619e-09 | 1.0456e-08 | 2.5516e-10 | 1.1977e-08 | 1.0441e-08 | 5.3247e-10 | 1.2319e-09 | 5.6082e-10 | 3.5772e-11 | 129797.547
219821.188 | 8.4855e-09 | 1.0439e-08 | 2.5396e-10 | 1.1943e-08 | 1.0619e-08 | 5.3297e-10 | 1.2171e-09 | 5.5497e-10 | 3.5842e-11 | 129809.719
219833.359 | 8.2879e-09 | 1.0333e-08 | 2.5353e-10 | 1.2085e-08 | 1.0325e-08 | 5.3323e-10 | 1.2202e-09 | 5.4937e-10 | 3.6033e-11 | 129821.89
219845.516 | 8.4302e-09 | 1.0384e-08 | 2.5777e-10 | 1.1979e-08 | 1.0327e-08 | 5.3488e-10 | 1.2307e-09 | 5.547e-10 | 3.5896e-11 | 129834.047
219857.688 | 8.3863e-09 | 1.0289e-08 | 2.5728e-10 | 1.1938e-08 | 1.059e-08 | 5.3199e-10 | 1.2357e-09 | 5.5713e-10 | 3.5595e-11 | 129846.219
219869.859 | 8.3737e-09 | 1.0384e-08 | 2.5949e-10 | 1.2012e-08 | 1.0565e-08 | 5.3176e-10 | 1.2415e-09 | 5.5983e-10 | 3.6066e-11 | 129858.39
219882.031 | 8.4304e-09 | 1.0225e-08 | 2.5603e-10 | 1.1888e-08 | 1.0562e-08 | 5.3553e-10 | 1.2336e-09 | 5.5355e-10 | 3.5682e-11 | 129870.562
219894.188 | 8.4309e-09 | 1.0467e-08 | 2.5554e-10 | 1.2068e-08 | 1.0529e-08 | 5.4062e-10 | 1.2254e-09 | 5.5577e-10 | 3.5701e-11 | 129882.719
219906.359 | 8.5268e-09 | 1.0402e-08 | 2.5499e-10 | 1.2134e-08 | 1.0513e-08 | 5.4245e-10 | 1.2507e-09 | 5.5761e-10 | 3.5868e-11 | 129894.89
219918.531 | 8.4652e-09 | 1.0234e-08 | 2.5726e-10 | 1.2023e-08 | 1.0589e-08 | 5.362e-10 | 1.2245e-09 | 5.6235e-10 | 3.5616e-11 | 129907.062
219930.688 | 8.5121e-09 | 1.0475e-08 | 2.5636e-10 | 1.2017e-08 | 1.0635e-08 | 5.3782e-10 | 1.2356e-09 | 5.5491e-10 | 3.5667e-11 | 129919.219
219942.859 | 8.4941e-09 | 1.0345e-08 | 2.5662e-10 | 1.2044e-08 | 1.0568e-08 | 5.356e-10 | 1.2314e-09 | 5.5409e-10 | 3.5944e-11 | 129931.39
219955.031 | 8.5224e-09 | 1.0414e-08 | 2.5582e-10 | 1.2102e-08 | 1.0625e-08 | 5.343e-10 | 1.2478e-09 | 5.5817e-10 | 3.6009e-11 | 129943.562
219967.188 | 8.5123e-09 | 1.0401e-08 | 2.5492e-10 | 1.2054e-08 | 1.0532e-08 | 5.37e-10 | 1.2374e-09 | 5.5694e-10 | 3.6056e-11 | 129955.719
219979.359 | 8.4568e-09 | 1.0435e-08 | 2.5883e-10 | 1.2032e-08 | 1.0646e-08 | 5.384e-10 | 1.2463e-09 | 5.649e-10 | 3.5602e-11 | 129967.89
219991.531 | 8.4022e-09 | 1.0391e-08 | 2.5852e-10 | 1.2109e-08 | 1.0508e-08 | 5.4155e-10 | 1.2552e-09 | 5.5957e-10 | 3.5652e-11 | 129980.062
220003.688 | 8.4671e-09 | 1.0525e-08 | 2.6017e-10 | 1.2096e-08 | 1.0484e-08 | 5.4224e-10 | 1.2467e-09 | 5.6198e-10 | 3.5767e-11 | 129992.219
220015.859 | 8.5049e-09 | 1.0445e-08 | 2.6087e-10 | 1.2144e-08 | 1.0675e-08 | 5.391e-10 | 1.2511e-09 | 5.5507e-10 | 3.5136e-11 | 130004.39
220028.031 | 8.4552e-09 | 1.0541e-08 | 2.6187e-10 | 1.2032e-08 | 1.066e-08 | 5.3793e-10 | 1.2482e-09 | 5.6384e-10 | 3.5835e-11 | 130016.562
220040.188 | 8.5609e-09 | 1.0544e-08 | 2.573e-10 | 1.2157e-08 | 1.066e-08 | 5.4029e-10 | 1.2484e-09 | 5.592e-10 | 3.6094e-11 | 130028.719
220052.359 | 8.5698e-09 | 1.0361e-08 | 2.5961e-10 | 1.2095e-08 | 1.0503e-08 | 5.4176e-10 | 1.2417e-09 | 5.5575e-10 | 3.5946e-11 | 130040.89
220064.531 | 8.4643e-09 | 1.0576e-08 | 2.5747e-10 | 1.206e-08 | 1.0603e-08 | 5.386e-10 | 1.2475e-09 | 5.6128e-10 | 3.5752e-11 | 130053.062
220076.703 | 8.4992e-09 | 1.0362e-08 | 2.5797e-10 | 1.2096e-08 | 1.0627e-08 | 5.396e-10 | 1.237e-09 | 5.6636e-10 | 3.5642e-11 | 130065.234
220088.859 | 8.414e-09 | 1.0588e-08 | 2.6125e-10 | 1.2166e-08 | 1.0563e-08 | 5.3786e-10 | 1.2553e-09 | 5.5779e-10 | 3.6532e-11 | 130077.39
220101.031 | 8.489e-09 | 1.0413e-08 | 2.6065e-10 | 1.2017e-08 | 1.0665e-08 | 5.3716e-10 | 1.2549e-09 | 5.617e-10 | 3.5568e-11 | 130089.562
220113.203 | 8.4929e-09 | 1.0514e-08 | 2.6004e-10 | 1.2242e-08 | 1.0671e-08 | 5.4412e-10 | 1.2559e-09 | 5.6447e-10 | 3.6334e-11 | 130101.734
220125.359 | 8.5181e-09 | 1.0428e-08 | 2.5658e-10 | 1.2222e-08 | 1.0557e-08 | 5.396e-10 | 1.2424e-09 | 5.6209e-10 | 3.6616e-11 | 130113.89
220137.531 | 8.7744e-09 | 1.0465e-08 | 2.6058e-10 | 1.206e-08 | 1.0585e-08 | 5.3471e-10 | 1.249e-09 | 5.5988e-10 | 3.5706e-11 | 130126.062
220149.703 | 8.5071e-09 | 1.0315e-08 | 2.599e-10 | 1.2078e-08 | 1.0511e-08 | 5.3138e-10 | 1.2366e-09 | 5.6055e-10 | 3.5976e-11 | 130138.234
220161.859 | 8.4692e-09 | 1.0372e-08 | 2.5904e-10 | 1.2024e-08 | 1.0654e-08 | 5.4438e-10 | 1.2541e-09 | 5.5666e-10 | 3.5866e-11 | 130150.39
220174.031 | 8.4921e-09 | 1.0504e-08 | 2.5704e-10 | 1.2018e-08 | 1.0524e-08 | 5.4044e-10 | 1.2403e-09 | 5.5781e-10 | 3.5958e-11 | 130162.562
220186.203 | 8.5726e-09 | 1.0601e-08 | 2.5835e-10 | 1.2334e-08 | 1.0462e-08 | 5.4231e-10 | 1.2453e-09 | 5.681e-10 | 3.631e-11 | 130174.734
220198.359 | 8.4608e-09 | 1.0559e-08 | 2.6032e-10 | 1.2193e-08 | 1.0626e-08 | 5.3275e-10 | 1.2294e-09 | 5.6193e-10 | 3.5722e-11 | 130186.89
220210.531 | 8.614e-09 | 1.0452e-08 | 2.589e-10 | 1.2073e-08 | 1.0535e-08 | 5.3541e-10 | 1.2374e-09 | 5.5558e-10 | 3.5757e-11 | 130199.062
220222.703 | 8.4867e-09 | 1.0547e-08 | 2.5899e-10 | 1.2139e-08 | 1.0619e-08 | 5.4025e-10 | 1.2403e-09 | 5.6159e-10 | 3.6419e-11 | 130211.234
220234.859 | 8.5855e-09 | 1.049e-08 | 2.592e-10 | 1.216e-08 | 1.0569e-08 | 5.3342e-10 | 1.2276e-09 | 5.5878e-10 | 3.5431e-11 | 130223.39
220247.031 | 8.503e-09 | 1.0539e-08 | 2.5804e-10 | 1.2063e-08 | 1.047e-08 | 5.3278e-10 | 1.2382e-09 | 5.583e-10 | 3.555e-11 | 130235.562
220259.203 | 8.5508e-09 | 1.052e-08 | 2.5513e-10 | 1.2131e-08 | 1.0661e-08 | 5.3896e-10 | 1.2393e-09 | 5.5558e-10 | 3.5717e-11 | 130247.734
220271.375 | 8.4549e-09 | 1.0605e-08 | 2.5748e-10 | 1.1983e-08 | 1.0651e-08 | 5.4038e-10 | 1.2242e-09 | 5.5946e-10 | 3.5381e-11 | 130259.906
220283.531 | 8.5021e-09 | 1.0596e-08 | 2.5725e-10 | 1.2224e-08 | 1.0704e-08 | 5.4158e-10 | 1.2496e-09 | 5.5635e-10 | 3.6262e-11 | 130272.062
220295.703 | 8.49e-09 | 1.0483e-08 | 2.5695e-10 | 1.2159e-08 | 1.0655e-08 | 5.3728e-10 | 1.2465e-09 | 5.6039e-10 | 3.5936e-11 | 130284.234
220307.875 | 8.4666e-09 | 1.0676e-08 | 2.5781e-10 | 1.2254e-08 | 1.0653e-08 | 5.3969e-10 | 1.2486e-09 | 5.5704e-10 | 3.608e-11 | 130296.406
220320.031 | 8.5353e-09 | 1.053e-08 | 2.5733e-10 | 1.2128e-08 | 1.0562e-08 | 5.3741e-10 | 1.2321e-09 | 5.5479e-10 | 3.5618e-11 | 130308.562
220332.203 | 8.472e-09 | 1.0502e-08 | 2.5687e-10 | 1.2105e-08 | 1.0698e-08 | 5.306e-10 | 1.2453e-09 | 5.5233e-10 | 3.616e-11 | 130320.734
220344.375 | 8.4546e-09 | 1.0616e-08 | 2.5578e-10 | 1.1972e-08 | 1.0638e-08 | 5.3589e-10 | 1.232e-09 | 5.5671e-10 | 3.5542e-11 | 130332.906
220356.531 | 8.4363e-09 | 1.0665e-08 | 2.5731e-10 | 1.212e-08 | 1.0656e-08 | 5.3802e-10 | 1.232e-09 | 5.5784e-10 | 3.549e-11 | 130345.062
220368.703 | 8.4799e-09 | 1.0425e-08 | 2.553e-10 | 1.2091e-08 | 1.0547e-08 | 5.3756e-10 | 1.2241e-09 | 5.6154e-10 | 3.6084e-11 | 130357.234
220380.875 | 8.4557e-09 | 1.0529e-08 | 2.5723e-10 | 1.2122e-08 | 1.06e-08 | 5.337e-10 | 1.2467e-09 | 5.5779e-10 | 3.5533e-11 | 130369.406
220393.031 | 8.4714e-09 | 1.0576e-08 | 2.5419e-10 | 1.2059e-08 | 1.0459e-08 | 5.3811e-10 | 1.2395e-09 | 5.5504e-10 | 3.5855e-11 | 130381.562
220405.203 | 8.4505e-09 | 1.0513e-08 | 2.57e-10 | 1.1998e-08 | 1.0568e-08 | 5.3512e-10 | 1.2305e-09 | 5.5678e-10 | 3.5475e-11 | 130393.734
220417.375 | 8.4761e-09 | 1.044e-08 | 2.5409e-10 | 1.2132e-08 | 1.0549e-08 | 5.3163e-10 | 1.2251e-09 | 5.5784e-10 | 3.5941e-11 | 130405.906
220429.531 | 8.4833e-09 | 1.057e-08 | 2.5408e-10 | 1.2002e-08 | 1.0561e-08 | 5.335e-10 | 1.2326e-09 | 5.545e-10 | 3.5334e-11 | 130418.062
220441.703 | 8.3527e-09 | 1.0401e-08 | 2.5274e-10 | 1.1856e-08 | 1.0466e-08 | 5.3206e-10 | 1.2351e-09 | 5.528e-10 | 3.4685e-11 | 130430.234
220453.875 | 8.3953e-09 | 1.0341e-08 | 2.5789e-10 | 1.1982e-08 | 1.0464e-08 | 5.3514e-10 | 1.2442e-09 | 5.5417e-10 | 3.573e-11 | 130442.406
220466.047 | 8.482e-09 | 1.0314e-08 | 2.5728e-10 | 1.1882e-08 | 1.0451e-08 | 5.352e-10 | 1.216e-09 | 5.5635e-10 | 3.5063e-11 | 130454.578
220478.203 | 8.3647e-09 | 1.0419e-08 | 2.5385e-10 | 1.2051e-08 | 1.0498e-08 | 5.3431e-10 | 1.217e-09 | 5.4817e-10 | 3.5061e-11 | 130466.734
220490.375 | 8.4595e-09 | 1.043e-08 | 2.5668e-10 | 1.1999e-08 | 1.0534e-08 | 5.3564e-10 | 1.2223e-09 | 5.5265e-10 | 3.5928e-11 | 130478.906
220502.547 | 8.4165e-09 | 1.0353e-08 | 2.5583e-10 | 1.2049e-08 | 1.0574e-08 | 5.3849e-10 | 1.2411e-09 | 5.5563e-10 | 3.5351e-11 | 130491.078
220514.703 | 8.4063e-09 | 1.0357e-08 | 2.5468e-10 | 1.2089e-08 | 1.053e-08 | 5.3563e-10 | 1.2237e-09 | 5.6114e-10 | 3.5606e-11 | 130503.234
220526.875 | 8.4548e-09 | 1.0372e-08 | 2.5909e-10 | 1.2157e-08 | 1.0495e-08 | 5.3183e-10 | 1.2216e-09 | 5.5443e-10 | 3.5044e-11 | 130515.406
220539.047 | 8.4894e-09 | 1.0348e-08 | 2.5773e-10 | 1.2142e-08 | 1.0508e-08 | 5.3339e-10 | 1.2289e-09 | 5.5141e-10 | 3.564e-11 | 130527.578
220551.203 | 8.4942e-09 | 1.0296e-08 | 2.5715e-10 | 1.2064e-08 | 1.0409e-08 | 5.4072e-10 | 1.2293e-09 | 5.535e-10 | 3.6293e-11 | 130539.734
220563.375 | 8.4318e-09 | 1.0498e-08 | 2.6056e-10 | 1.2125e-08 | 1.0639e-08 | 5.4075e-10 | 1.2323e-09 | 5.5705e-10 | 3.5625e-11 | 130551.906
220575.547 | 8.4428e-09 | 1.0406e-08 | 2.5733e-10 | 1.2101e-08 | 1.0537e-08 | 5.3503e-10 | 1.2428e-09 | 5.5622e-10 | 3.5517e-11 | 130564.078
220587.703 | 8.4066e-09 | 1.0378e-08 | 2.5656e-10 | 1.2037e-08 | 1.044e-08 | 5.3169e-10 | 1.2418e-09 | 5.6206e-10 | 3.5638e-11 | 130576.234
220599.875 | 8.3339e-09 | 1.04e-08 | 2.5731e-10 | 1.2243e-08 | 1.0583e-08 | 5.3928e-10 | 1.2447e-09 | 5.573e-10 | 3.5945e-11 | 130588.406
220612.047 | 8.3373e-09 | 1.0492e-08 | 2.5838e-10 | 1.2187e-08 | 1.047e-08 | 5.3494e-10 | 1.2537e-09 | 5.6175e-10 | 3.5401e-11 | 130600.578
220624.219 | 8.538e-09 | 1.0622e-08 | 2.5524e-10 | 1.209e-08 | 1.0574e-08 | 5.322e-10 | 1.2276e-09 | 5.6002e-10 | 3.5599e-11 | 130612.75
220636.375 | 8.4748e-09 | 1.0321e-08 | 2.5743e-10 | 1.1998e-08 | 1.0524e-08 | 5.3293e-10 | 1.2432e-09 | 5.5117e-10 | 3.6046e-11 | 130624.906
220648.547 | 8.4146e-09 | 1.0548e-08 | 2.6021e-10 | 1.2123e-08 | 1.0587e-08 | 5.3343e-10 | 1.2397e-09 | 5.6482e-10 | 3.5671e-11 | 130637.078
220660.719 | 8.4364e-09 | 1.0555e-08 | 2.5852e-10 | 1.2144e-08 | 1.0499e-08 | 5.3378e-10 | 1.2408e-09 | 5.5618e-10 | 3.593e-11 | 130649.25
220672.875 | 8.5093e-09 | 1.0419e-08 | 2.6055e-10 | 1.2234e-08 | 1.0568e-08 | 5.399e-10 | 1.2451e-09 | 5.5429e-10 | 3.623e-11 | 130661.406
220685.047 | 8.585e-09 | 1.0474e-08 | 2.5881e-10 | 1.2104e-08 | 1.0481e-08 | 5.445e-10 | 1.2382e-09 | 5.5247e-10 | 3.5823e-11 | 130673.578
220697.219 | 8.4437e-09 | 1.056e-08 | 2.5764e-10 | 1.2134e-08 | 1.0545e-08 | 5.3747e-10 | 1.2388e-09 | 5.5898e-10 | 3.5692e-11 | 130685.75
220709.375 | 8.483e-09 | 1.0523e-08 | 2.5741e-10 | 1.2095e-08 | 1.0576e-08 | 5.3575e-10 | 1.2339e-09 | 5.5669e-10 | 3.5501e-11 | 130697.906
220721.547 | 8.5617e-09 | 1.0561e-08 | 2.565e-10 | 1.1992e-08 | 1.057e-08 | 5.3936e-10 | 1.2364e-09 | 5.6167e-10 | 3.5409e-11 | 130710.078
220733.719 | 8.423e-09 | 1.0568e-08 | 2.5668e-10 | 1.2e-08 | 1.0565e-08 | 5.3355e-10 | 1.2412e-09 | 5.5534e-10 | 3.5677e-11 | 130722.25
220745.875 | 8.4713e-09 | 1.0417e-08 | 2.5705e-10 | 1.2133e-08 | 1.0566e-08 | 5.3285e-10 | 1.2506e-09 | 5.5464e-10 | 3.5217e-11 | 130734.406
220758.047 | 8.3985e-09 | 1.038e-08 | 2.5819e-10 | 1.2143e-08 | 1.0495e-08 | 5.3475e-10 | 1.2461e-09 | 5.5495e-10 | 3.5691e-11 | 130746.578
220770.219 | 8.4971e-09 | 1.0491e-08 | 2.5717e-10 | 1.2092e-08 | 1.0441e-08 | 5.3483e-10 | 1.2382e-09 | 5.6066e-10 | 3.5743e-11 | 130758.75
220782.375 | 8.4755e-09 | 1.0465e-08 | 2.5419e-10 | 1.2186e-08 | 1.0575e-08 | 5.2955e-10 | 1.2346e-09 | 5.5724e-10 | 3.5535e-11 | 130770.906
220794.547 | 8.4335e-09 | 1.052e-08 | 2.581e-10 | 1.2141e-08 | 1.0534e-08 | 5.3226e-10 | 1.2433e-09 | 5.4676e-10 | 3.5747e-11 | 130783.078
220806.719 | 8.4582e-09 | 1.0334e-08 | 2.5794e-10 | 1.2114e-08 | 1.0457e-08 | 5.3771e-10 | 1.2426e-09 | 5.6138e-10 | 3.5742e-11 | 130795.25
220818.891 | 8.3845e-09 | 1.0491e-08 | 2.5717e-10 | 1.1985e-08 | 1.0553e-08 | 5.3545e-10 | 1.2395e-09 | 5.5834e-10 | 3.5603e-11 | 130807.422
220831.047 | 8.3408e-09 | 1.0409e-08 | 2.571e-10 | 1.2072e-08 | 1.0491e-08 | 5.3229e-10 | 1.2503e-09 | 5.6228e-10 | 3.556e-11 | 130819.578
220843.219 | 8.5047e-09 | 1.0452e-08 | 2.5912e-10 | 1.201e-08 | 1.0659e-08 | 5.3586e-10 | 1.2444e-09 | 5.6025e-10 | 3.5942e-11 | 130831.75
220855.391 | 8.4685e-09 | 1.0597e-08 | 2.5801e-10 | 1.2165e-08 | 1.0433e-08 | 5.328e-10 | 1.2555e-09 | 5.6143e-10 | 3.5657e-11 | 130843.922
220867.547 | 8.3667e-09 | 1.047e-08 | 2.6217e-10 | 1.2082e-08 | 1.0493e-08 | 5.322e-10 | 1.2447e-09 | 5.5998e-10 | 3.5482e-11 | 130856.078
220879.719 | 8.3788e-09 | 1.0408e-08 | 2.6011e-10 | 1.2124e-08 | 1.0478e-08 | 5.3452e-10 | 1.2415e-09 | 5.588e-10 | 3.6175e-11 | 130868.25
220891.891 | 8.4389e-09 | 1.0474e-08 | 2.5873e-10 | 1.2204e-08 | 1.0508e-08 | 5.3911e-10 | 1.2529e-09 | 5.6478e-10 | 3.6099e-11 | 130880.422
220904.047 | 8.5197e-09 | 1.0579e-08 | 2.589e-10 | 1.2305e-08 | 1.056e-08 | 5.3496e-10 | 1.2528e-09 | 5.6419e-10 | 3.5735e-11 | 130892.578
220916.219 | 8.536e-09 | 1.0405e-08 | 2.6116e-10 | 1.2212e-08 | 1.0597e-08 | 5.3911e-10 | 1.248e-09 | 5.6393e-10 | 3.5558e-11 | 130904.75
220928.391 | 8.4383e-09 | 1.0405e-08 | 2.6146e-10 | 1.2121e-08 | 1.055e-08 | 5.3394e-10 | 1.2475e-09 | 5.6282e-10 | 3.555e-11 | 130916.922
220940.547 | 8.4694e-09 | 1.0544e-08 | 2.5943e-10 | 1.2163e-08 | 1.0465e-08 | 5.3458e-10 | 1.2448e-09 | 5.5896e-10 | 3.6301e-11 | 130929.078
220952.719 | 8.3519e-09 | 1.0405e-08 | 2.5719e-10 | 1.2194e-08 | 1.0671e-08 | 5.3386e-10 | 1.2499e-09 | 5.5653e-10 | 3.5932e-11 | 130941.25
220964.891 | 8.4815e-09 | 1.0422e-08 | 2.5601e-10 | 1.2e-08 | 1.0578e-08 | 5.374e-10 | 1.2288e-09 | 5.5888e-10 | 3.6063e-11 | 130953.422
220977.047 | 8.3382e-09 | 1.0399e-08 | 2.5847e-10 | 1.195e-08 | 1.059e-08 | 5.3778e-10 | 1.2481e-09 | 5.6176e-10 | 3.5882e-11 | 130965.578
220989.219 | 8.4356e-09 | 1.0531e-08 | 2.5643e-10 | 1.2011e-08 | 1.055e-08 | 5.3162e-10 | 1.2309e-09 | 5.5737e-10 | 3.6037e-11 | 130977.75
221001.391 | 8.3655e-09 | 1.0555e-08 | 2.5703e-10 | 1.2165e-08 | 1.0534e-08 | 5.3599e-10 | 1.2355e-09 | 5.6141e-10 | 3.5854e-11 | 130989.922
221013.563 | 8.3558e-09 | 1.0503e-08 | 2.6006e-10 | 1.2072e-08 | 1.0517e-08 | 5.3077e-10 | 1.2326e-09 | 5.6261e-10 | 3.5748e-11 | 131002.094
221025.719 | 8.4925e-09 | 1.0585e-08 | 2.6121e-10 | 1.2171e-08 | 1.0596e-08 | 5.3699e-10 | 1.2395e-09 | 5.558e-10 | 3.597e-11 | 131014.25
221037.891 | 8.4457e-09 | 1.055e-08 | 2.6138e-10 | 1.2109e-08 | 1.0604e-08 | 5.3775e-10 | 1.2533e-09 | 5.609e-10 | 3.5685e-11 | 131026.422
221050.063 | 8.4027e-09 | 1.0448e-08 | 2.5836e-10 | 1.2176e-08 | 1.0608e-08 | 5.3176e-10 | 1.2471e-09 | 5.5785e-10 | 3.5469e-11 | 131038.594
221062.219 | 8.4606e-09 | 1.0421e-08 | 2.5921e-10 | 1.2137e-08 | 1.0581e-08 | 5.3228e-10 | 1.2591e-09 | 5.652e-10 | 3.5657e-11 | 131050.75
221074.391 | 8.4823e-09 | 1.0558e-08 | 2.5862e-10 | 1.2146e-08 | 1.0537e-08 | 5.3325e-10 | 1.2344e-09 | 5.5724e-10 | 3.6249e-11 | 131062.922
221086.563 | 8.5354e-09 | 1.062e-08 | 2.5971e-10 | 1.23e-08 | 1.0603e-08 | 5.3973e-10 | 1.2443e-09 | 5.5759e-10 | 3.5826e-11 | 131075.094
221098.719 | 8.4723e-09 | 1.067e-08 | 2.6109e-10 | 1.2325e-08 | 1.057e-08 | 5.3728e-10 | 1.2472e-09 | 5.6615e-10 | 3.5883e-11 | 131087.25
221110.891 | 8.5138e-09 | 1.0645e-08 | 2.6313e-10 | 1.2298e-08 | 1.0603e-08 | 5.362e-10 | 1.2516e-09 | 5.6703e-10 | 3.6504e-11 | 131099.422
221123.063 | 8.4683e-09 | 1.0589e-08 | 2.6126e-10 | 1.2238e-08 | 1.0553e-08 | 5.2995e-10 | 1.2477e-09 | 5.6359e-10 | 3.5857e-11 | 131111.594
221135.219 | 8.4294e-09 | 1.0518e-08 | 2.5875e-10 | 1.2113e-08 | 1.0639e-08 | 5.357e-10 | 1.2425e-09 | 5.6138e-10 | 3.6223e-11 | 131123.75
221147.391 | 8.4827e-09 | 1.0675e-08 | 2.5548e-10 | 1.2136e-08 | 1.0629e-08 | 5.3278e-10 | 1.2507e-09 | 5.6447e-10 | 3.6198e-11 | 131135.922
221159.563 | 8.5076e-09 | 1.0611e-08 | 2.5857e-10 | 1.2233e-08 | 1.0557e-08 | 5.3136e-10 | 1.2517e-09 | 5.6458e-10 | 3.6282e-11 | 131148.094
221171.719 | 8.4844e-09 | 1.0554e-08 | 2.5864e-10 | 1.2198e-08 | 1.0599e-08 | 5.3095e-10 | 1.2445e-09 | 5.7011e-10 | 3.5995e-11 | 131160.25
221183.891 | 8.3965e-09 | 1.0724e-08 | 2.6174e-10 | 1.2342e-08 | 1.0613e-08 | 5.3811e-10 | 1.2397e-09 | 5.6308e-10 | 3.5901e-11 | 131172.422
221196.063 | 8.3965e-09 | 1.0635e-08 | 2.5833e-10 | 1.2213e-08 | 1.0547e-08 | 5.3293e-10 | 1.2448e-09 | 5.6077e-10 | 3.5957e-11 | 131184.594
221208.234 | 8.374e-09 | 1.0634e-08 | 2.5999e-10 | 1.2066e-08 | 1.0478e-08 | 5.3227e-10 | 1.2481e-09 | 5.6306e-10 | 3.5453e-11 | 131196.765
221220.391 | 8.5621e-09 | 1.0637e-08 | 2.5868e-10 | 1.2262e-08 | 1.0697e-08 | 5.351e-10 | 1.2397e-09 | 5.6131e-10 | 3.6213e-11 | 131208.922
221232.563 | 8.3499e-09 | 1.0784e-08 | 2.6206e-10 | 1.2163e-08 | 1.0577e-08 | 5.4002e-10 | 1.2502e-09 | 5.6004e-10 | 3.6101e-11 | 131221.094
221244.734 | 8.4154e-09 | 1.0596e-08 | 2.612e-10 | 1.244e-08 | 1.0579e-08 | 5.3673e-10 | 1.2496e-09 | 5.6565e-10 | 3.576e-11 | 131233.265
221256.891 | 8.3872e-09 | 1.0684e-08 | 2.618e-10 | 1.2307e-08 | 1.0585e-08 | 5.3313e-10 | 1.2516e-09 | 5.653e-10 | 3.6076e-11 | 131245.422
221269.063 | 8.3811e-09 | 1.0752e-08 | 2.6041e-10 | 1.2269e-08 | 1.0469e-08 | 5.3856e-10 | 1.2659e-09 | 5.7049e-10 | 3.6467e-11 | 131257.594
221281.234 | 8.5185e-09 | 1.071e-08 | 2.617e-10 | 1.2317e-08 | 1.0596e-08 | 5.3722e-10 | 1.2682e-09 | 5.6391e-10 | 3.5905e-11 | 131269.765
221293.391 | 8.4304e-09 | 1.0716e-08 | 2.624e-10 | 1.2188e-08 | 1.0632e-08 | 5.3344e-10 | 1.2513e-09 | 5.6588e-10 | 3.6069e-11 | 131281.922
221305.563 | 8.536e-09 | 1.0687e-08 | 2.6113e-10 | 1.2269e-08 | 1.0652e-08 | 5.369e-10 | 1.2488e-09 | 5.6318e-10 | 3.596e-11 | 131294.094
221317.734 | 8.4249e-09 | 1.0697e-08 | 2.5929e-10 | 1.2207e-08 | 1.0639e-08 | 5.3709e-10 | 1.254e-09 | 5.635e-10 | 3.6312e-11 | 131306.265
221329.891 | 8.3877e-09 | 1.0572e-08 | 2.6043e-10 | 1.2076e-08 | 1.0681e-08 | 5.3381e-10 | 1.2438e-09 | 5.6633e-10 | 3.5998e-11 | 131318.422
221342.063 | 8.4556e-09 | 1.0613e-08 | 2.6276e-10 | 1.2216e-08 | 1.0475e-08 | 5.3843e-10 | 1.242e-09 | 5.6463e-10 | 3.5841e-11 | 131330.594
221354.234 | 8.4648e-09 | 1.057e-08 | 2.5863e-10 | 1.2133e-08 | 1.0615e-08 | 5.3569e-10 | 1.2358e-09 | 5.5929e-10 | 3.585e-11 | 131342.765
221366.391 | 8.3543e-09 | 1.0695e-08 | 2.6072e-10 | 1.2193e-08 | 1.0597e-08 | 5.347e-10 | 1.2638e-09 | 5.6321e-10 | 3.642e-11 | 131354.922
221378.563 | 8.392e-09 | 1.0645e-08 | 2.6068e-10 | 1.218e-08 | 1.0484e-08 | 5.3317e-10 | 1.2553e-09 | 5.6517e-10 | 3.6019e-11 | 131367.094
221390.734 | 8.4112e-09 | 1.0741e-08 | 2.5966e-10 | 1.2269e-08 | 1.0515e-08 | 5.3684e-10 | 1.2479e-09 | 5.6069e-10 | 3.6259e-11 | 131379.265
221402.906 | 8.5082e-09 | 1.0629e-08 | 2.6182e-10 | 1.2226e-08 | 1.0664e-08 | 5.3256e-10 | 1.2613e-09 | 5.5892e-10 | 3.6126e-11 | 131391.437
221415.063 | 8.3983e-09 | 1.0686e-08 | 2.599e-10 | 1.2263e-08 | 1.0621e-08 | 5.3504e-10 | 1.2356e-09 | 5.7021e-10 | 3.5993e-11 | 131403.594
221427.234 | 8.4066e-09 | 1.074e-08 | 2.5984e-10 | 1.2257e-08 | 1.059e-08 | 5.3238e-10 | 1.25e-09 | 5.6048e-10 | 3.6105e-11 | 131415.765
221439.406 | 8.465e-09 | 1.0543e-08 | 2.5807e-10 | 1.2153e-08 | 1.0571e-08 | 5.3645e-10 | 1.2469e-09 | 5.6479e-10 | 3.6154e-11 | 131427.937
221451.563 | 8.5343e-09 | 1.0607e-08 | 2.6115e-10 | 1.2297e-08 | 1.0646e-08 | 5.3434e-10 | 1.2518e-09 | 5.6124e-10 | 3.6068e-11 | 131440.094
221463.734 | 8.411e-09 | 1.0723e-08 | 2.573e-10 | 1.2209e-08 | 1.0641e-08 | 5.3676e-10 | 1.2383e-09 | 5.5886e-10 | 3.6351e-11 | 131452.265
221475.906 | 8.6039e-09 | 1.0796e-08 | 2.5829e-10 | 1.2145e-08 | 1.0619e-08 | 5.3542e-10 | 1.265e-09 | 5.6766e-10 | 3.5652e-11 | 131464.437
221488.063 | 8.4143e-09 | 1.0631e-08 | 2.5963e-10 | 1.2212e-08 | 1.0574e-08 | 5.4847e-10 | 1.2437e-09 | 5.6711e-10 | 3.6318e-11 | 131476.594
221500.234 | 8.5201e-09 | 1.0774e-08 | 2.591e-10 | 1.2145e-08 | 1.0489e-08 | 5.381e-10 | 1.246e-09 | 5.7082e-10 | 3.6463e-11 | 131488.765
221512.406 | 8.5367e-09 | 1.0562e-08 | 2.6088e-10 | 1.2138e-08 | 1.0629e-08 | 5.3111e-10 | 1.2424e-09 | 5.6669e-10 | 3.625e-11 | 131500.937
221524.563 | 8.4788e-09 | 1.058e-08 | 2.6077e-10 | 1.2096e-08 | 1.0537e-08 | 5.3771e-10 | 1.2418e-09 | 5.6497e-10 | 3.5847e-11 | 131513.094
221536.734 | 8.3966e-09 | 1.0624e-08 | 2.6116e-10 | 1.2217e-08 | 1.0633e-08 | 5.3811e-10 | 1.2513e-09 | 5.6587e-10 | 3.6058e-11 | 131525.265
221548.906 | 8.4587e-09 | 1.0463e-08 | 2.6018e-10 | 1.2341e-08 | 1.0527e-08 | 5.3552e-10 | 1.2492e-09 | 5.6483e-10 | 3.5597e-11 | 131537.437
221561.063 | 8.5501e-09 | 1.0574e-08 | 2.6099e-10 | 1.2202e-08 | 1.0599e-08 | 5.3336e-10 | 1.2448e-09 | 5.6101e-10 | 3.5839e-11 | 131549.594
221573.234 | 8.3557e-09 | 1.0694e-08 | 2.5886e-10 | 1.2143e-08 | 1.0439e-08 | 5.3967e-10 | 1.2519e-09 | 5.6371e-10 | 3.5815e-11 | 131561.765
221585.406 | 8.3682e-09 | 1.0711e-08 | 2.6186e-10 | 1.225e-08 | 1.0592e-08 | 5.3768e-10 | 1.2421e-09 | 5.6527e-10 | 3.5857e-11 | 131573.937
221597.578 | 8.4137e-09 | 1.0665e-08 | 2.5974e-10 | 1.2149e-08 | 1.0617e-08 | 5.3198e-10 | 1.2423e-09 | 5.6439e-10 | 3.6317e-11 | 131586.109
221609.734 | 8.5345e-09 | 1.0744e-08 | 2.5867e-10 | 1.219e-08 | 1.0503e-08 | 5.3568e-10 | 1.2439e-09 | 5.6365e-10 | 3.5869e-11 | 131598.265
221621.906 | 8.4881e-09 | 1.0647e-08 | 2.5776e-10 | 1.2052e-08 | 1.0633e-08 | 5.3678e-10 | 1.251e-09 | 5.5663e-10 | 3.5837e-11 | 131610.437
221634.078 | 8.4677e-09 | 1.059e-08 | 2.6051e-10 | 1.2358e-08 | 1.0554e-08 | 5.3503e-10 | 1.2509e-09 | 5.6923e-10 | 3.6218e-11 | 131622.609
221646.234 | 8.4554e-09 | 1.0642e-08 | 2.5672e-10 | 1.2375e-08 | 1.0611e-08 | 5.383e-10 | 1.2449e-09 | 5.5882e-10 | 3.6291e-11 | 131634.765
221658.406 | 8.3722e-09 | 1.0757e-08 | 2.6085e-10 | 1.2307e-08 | 1.0521e-08 | 5.3781e-10 | 1.2443e-09 | 5.636e-10 | 3.6086e-11 | 131646.937
221670.578 | 8.5169e-09 | 1.0721e-08 | 2.6323e-10 | 1.2275e-08 | 1.0676e-08 | 5.3626e-10 | 1.2455e-09 | 5.5854e-10 | 3.5985e-11 | 131659.109
221682.734 | 8.4459e-09 | 1.0743e-08 | 2.6211e-10 | 1.2165e-08 | 1.0689e-08 | 5.4112e-10 | 1.2653e-09 | 5.682e-10 | 3.597e-11 | 131671.265
221694.906 | 8.3284e-09 | 1.0714e-08 | 2.5955e-10 | 1.232e-08 | 1.0618e-08 | 5.3652e-10 | 1.2503e-09 | 5.6357e-10 | 3.5771e-11 | 131683.437
221707.078 | 8.4074e-09 | 1.0615e-08 | 2.6069e-10 | 1.2231e-08 | 1.0661e-08 | 5.3581e-10 | 1.2533e-09 | 5.594e-10 | 3.6143e-11 | 131695.609
221719.234 | 8.4516e-09 | 1.0746e-08 | 2.6221e-10 | 1.2301e-08 | 1.0543e-08 | 5.3656e-10 | 1.2524e-09 | 5.7304e-10 | 3.6138e-11 | 131707.765
221731.406 | 8.5518e-09 | 1.0721e-08 | 2.6241e-10 | 1.2232e-08 | 1.0609e-08 | 5.3402e-10 | 1.2616e-09 | 5.7545e-10 | 3.6637e-11 | 131719.937
221743.578 | 8.4383e-09 | 1.0689e-08 | 2.6121e-10 | 1.238e-08 | 1.0675e-08 | 5.3504e-10 | 1.2581e-09 | 5.7122e-10 | 3.5841e-11 | 131732.109
221755.734 | 8.5503e-09 | 1.0862e-08 | 2.6303e-10 | 1.2338e-08 | 1.0757e-08 | 5.3812e-10 | 1.264e-09 | 5.821e-10 | 3.6523e-11 | 131744.265
221767.906 | 8.4855e-09 | 1.0933e-08 | 2.612e-10 | 1.2318e-08 | 1.0602e-08 | 5.3657e-10 | 1.2619e-09 | 5.7252e-10 | 3.6238e-11 | 131756.437
221780.078 | 8.5528e-09 | 1.0894e-08 | 2.6527e-10 | 1.2336e-08 | 1.0839e-08 | 5.4064e-10 | 1.2687e-09 | 5.8361e-10 | 3.6798e-11 | 131768.609
221792.25 | 8.4652e-09 | 1.0756e-08 | 2.6374e-10 | 1.2434e-08 | 1.0722e-08 | 5.3806e-10 | 1.2576e-09 | 5.7462e-10 | 3.6575e-11 | 131780.781
221804.406 | 8.5415e-09 | 1.0734e-08 | 2.6392e-10 | 1.2326e-08 | 1.0701e-08 | 5.4262e-10 | 1.269e-09 | 5.7257e-10 | 3.6784e-11 | 131792.937
221816.578 | 8.6036e-09 | 1.0701e-08 | 2.5945e-10 | 1.2349e-08 | 1.0647e-08 | 5.3574e-10 | 1.2609e-09 | 5.6946e-10 | 3.6333e-11 | 131805.109
221828.75 | 8.4219e-09 | 1.0728e-08 | 2.606e-10 | 1.2214e-08 | 1.0622e-08 | 5.3462e-10 | 1.2691e-09 | 5.6815e-10 | 3.6017e-11 | 131817.281
221840.906 | 8.4642e-09 | 1.0604e-08 | 2.6055e-10 | 1.2324e-08 | 1.0744e-08 | 5.2997e-10 | 1.258e-09 | 5.6837e-10 | 3.65e-11 | 131829.437
221853.078 | 8.4392e-09 | 1.065e-08 | 2.6076e-10 | 1.2162e-08 | 1.0502e-08 | 5.3477e-10 | 1.2524e-09 | 5.7238e-10 | 3.5985e-11 | 131841.609
221865.25 | 8.3738e-09 | 1.0592e-08 | 2.5894e-10 | 1.2222e-08 | 1.058e-08 | 5.3426e-10 | 1.2593e-09 | 5.74e-10 | 3.5909e-11 | 131853.781
221877.406 | 8.4971e-09 | 1.0691e-08 | 2.6052e-10 | 1.2291e-08 | 1.0443e-08 | 5.3151e-10 | 1.2543e-09 | 5.6229e-10 | 3.6178e-11 | 131865.937
221889.578 | 8.5328e-09 | 1.0523e-08 | 2.562e-10 | 1.2192e-08 | 1.0541e-08 | 5.3354e-10 | 1.2464e-09 | 5.6236e-10 | 3.5754e-11 | 131878.109
221901.75 | 8.4846e-09 | 1.0639e-08 | 2.5946e-10 | 1.2308e-08 | 1.054e-08 | 5.3745e-10 | 1.245e-09 | 5.6502e-10 | 3.6061e-11 | 131890.281
221913.906 | 8.503e-09 | 1.0684e-08 | 2.6081e-10 | 1.2327e-08 | 1.0659e-08 | 5.3516e-10 | 1.2556e-09 | 5.684e-10 | 3.6233e-11 | 131902.437
221926.078 | 8.4652e-09 | 1.0643e-08 | 2.5929e-10 | 1.2286e-08 | 1.0698e-08 | 5.3498e-10 | 1.2484e-09 | 5.6336e-10 | 3.5955e-11 | 131914.609
221938.25 | 8.4185e-09 | 1.0687e-08 | 2.6119e-10 | 1.2281e-08 | 1.0602e-08 | 5.3553e-10 | 1.2498e-09 | 5.6913e-10 | 3.5969e-11 | 131926.781
221950.406 | 8.4896e-09 | 1.0669e-08 | 2.6306e-10 | 1.2208e-08 | 1.0683e-08 | 5.3617e-10 | 1.261e-09 | 5.6637e-10 | 3.6374e-11 | 131938.937
221962.578 | 8.5016e-09 | 1.0711e-08 | 2.6309e-10 | 1.2255e-08 | 1.0619e-08 | 5.3453e-10 | 1.2645e-09 | 5.648e-10 | 3.6122e-11 | 131951.109
221974.75 | 8.4264e-09 | 1.0618e-08 | 2.6001e-10 | 1.2206e-08 | 1.0546e-08 | 5.3365e-10 | 1.2621e-09 | 5.6005e-10 | 3.5778e-11 | 131963.281
221986.922 | 8.3536e-09 | 1.0743e-08 | 2.5725e-10 | 1.2252e-08 | 1.0612e-08 | 5.3161e-10 | 1.2443e-09 | 5.7176e-10 | 3.601e-11 | 131975.453
221999.078 | 8.5281e-09 | 1.0688e-08 | 2.5851e-10 | 1.2302e-08 | 1.05e-08 | 5.2682e-10 | 1.2521e-09 | 5.6938e-10 | 3.6486e-11 | 131987.609
222011.25 | 8.4922e-09 | 1.0592e-08 | 2.6122e-10 | 1.2278e-08 | 1.0606e-08 | 5.3682e-10 | 1.2574e-09 | 5.5803e-10 | 3.5412e-11 | 131999.781
222023.422 | 8.4397e-09 | 1.0611e-08 | 2.591e-10 | 1.2061e-08 | 1.0501e-08 | 5.4114e-10 | 1.2589e-09 | 5.6364e-10 | 3.5864e-11 | 132011.953
222035.578 | 8.5353e-09 | 1.071e-08 | 2.6049e-10 | 1.2119e-08 | 1.0631e-08 | 5.3567e-10 | 1.2543e-09 | 5.6307e-10 | 3.6059e-11 | 132024.109
222047.75 | 8.4868e-09 | 1.0569e-08 | 2.6285e-10 | 1.2309e-08 | 1.0428e-08 | 5.3713e-10 | 1.2585e-09 | 5.5826e-10 | 3.6106e-11 | 132036.281
222059.922 | 8.4449e-09 | 1.0771e-08 | 2.5718e-10 | 1.2143e-08 | 1.0455e-08 | 5.358e-10 | 1.2447e-09 | 5.6366e-10 | 3.606e-11 | 132048.453
222072.078 | 8.386e-09 | 1.0653e-08 | 2.6065e-10 | 1.2232e-08 | 1.0661e-08 | 5.3243e-10 | 1.2499e-09 | 5.6401e-10 | 3.5938e-11 | 132060.609
222084.25 | 8.444e-09 | 1.0644e-08 | 2.6252e-10 | 1.2157e-08 | 1.0591e-08 | 5.3513e-10 | 1.2632e-09 | 5.6901e-10 | 3.6011e-11 | 132072.781
222096.422 | 8.496e-09 | 1.0666e-08 | 2.5849e-10 | 1.2086e-08 | 1.0436e-08 | 5.302e-10 | 1.2537e-09 | 5.6084e-10 | 3.5424e-11 | 132084.953
222108.578 | 8.4718e-09 | 1.0621e-08 | 2.6047e-10 | 1.2132e-08 | 1.0551e-08 | 5.3109e-10 | 1.2405e-09 | 5.6144e-10 | 3.5528e-11 | 132097.109
222120.75 | 8.4039e-09 | 1.0508e-08 | 2.5798e-10 | 1.2042e-08 | 1.0571e-08 | 5.3615e-10 | 1.2453e-09 | 5.6611e-10 | 3.5568e-11 | 132109.281
222132.922 | 8.3888e-09 | 1.0603e-08 | 2.5764e-10 | 1.2229e-08 | 1.0615e-08 | 5.3395e-10 | 1.2384e-09 | 5.608e-10 | 3.5686e-11 | 132121.453
222145.094 | 8.4561e-09 | 1.0681e-08 | 2.5848e-10 | 1.2306e-08 | 1.0587e-08 | 5.3647e-10 | 1.2657e-09 | 5.6778e-10 | 3.6195e-11 | 132133.625
222157.25 | 8.4635e-09 | 1.0509e-08 | 2.6081e-10 | 1.2176e-08 | 1.0554e-08 | 5.3229e-10 | 1.2485e-09 | 5.6377e-10 | 3.5722e-11 | 132145.781
222169.422 | 8.3178e-09 | 1.0578e-08 | 2.6028e-10 | 1.2053e-08 | 1.0507e-08 | 5.2869e-10 | 1.2431e-09 | 5.6335e-10 | 3.6344e-11 | 132157.953
222181.594 | 8.3831e-09 | 1.0575e-08 | 2.6262e-10 | 1.2346e-08 | 1.0523e-08 | 5.3268e-10 | 1.2537e-09 | 5.6524e-10 | 3.6154e-11 | 132170.125
222193.75 | 8.5012e-09 | 1.0633e-08 | 2.6247e-10 | 1.2413e-08 | 1.0559e-08 | 5.3147e-10 | 1.2533e-09 | 5.6793e-10 | 3.5692e-11 | 132182.281
222205.922 | 8.4569e-09 | 1.0504e-08 | 2.5913e-10 | 1.2106e-08 | 1.0475e-08 | 5.3061e-10 | 1.24e-09 | 5.6462e-10 | 3.6202e-11 | 132194.453
222218.094 | 8.3454e-09 | 1.0457e-08 | 2.5909e-10 | 1.2258e-08 | 1.0409e-08 | 5.3396e-10 | 1.2368e-09 | 5.6048e-10 | 3.593e-11 | 132206.625
222230.25 | 8.3136e-09 | 1.0642e-08 | 2.5834e-10 | 1.2232e-08 | 1.0552e-08 | 5.316e-10 | 1.2454e-09 | 5.6169e-10 | 3.6036e-11 | 132218.781
222242.422 | 8.463e-09 | 1.0515e-08 | 2.5797e-10 | 1.2172e-08 | 1.0647e-08 | 5.3075e-10 | 1.2394e-09 | 5.606e-10 | 3.6167e-11 | 132230.953
222254.594 | 8.4304e-09 | 1.0466e-08 | 2.6007e-10 | 1.219e-08 | 1.0524e-08 | 5.3394e-10 | 1.242e-09 | 5.5653e-10 | 3.5947e-11 | 132243.125
222266.75 | 8.3895e-09 | 1.062e-08 | 2.5994e-10 | 1.2134e-08 | 1.0557e-08 | 5.3808e-10 | 1.2386e-09 | 5.6093e-10 | 3.6212e-11 | 132255.281
222278.922 | 8.3842e-09 | 1.0537e-08 | 2.6101e-10 | 1.2216e-08 | 1.0627e-08 | 5.3305e-10 | 1.2511e-09 | 5.6626e-10 | 3.5816e-11 | 132267.453
222291.094 | 8.4254e-09 | 1.059e-08 | 2.5881e-10 | 1.2102e-08 | 1.0581e-08 | 5.3433e-10 | 1.2363e-09 | 5.6309e-10 | 3.6209e-11 | 132279.625
222303.25 | 8.3143e-09 | 1.0686e-08 | 2.6007e-10 | 1.2204e-08 | 1.0577e-08 | 5.3758e-10 | 1.2483e-09 | 5.6496e-10 | 3.5571e-11 | 132291.781
222315.422 | 8.3864e-09 | 1.0579e-08 | 2.6099e-10 | 1.2197e-08 | 1.061e-08 | 5.3719e-10 | 1.2529e-09 | 5.6911e-10 | 3.6334e-11 | 132303.953
222327.594 | 8.4136e-09 | 1.0618e-08 | 2.6161e-10 | 1.2149e-08 | 1.0547e-08 | 5.3448e-10 | 1.2646e-09 | 5.6212e-10 | 3.6101e-11 | 132316.125
222339.766 | 8.5028e-09 | 1.0733e-08 | 2.6178e-10 | 1.2295e-08 | 1.0559e-08 | 5.404e-10 | 1.265e-09 | 5.6495e-10 | 3.6022e-11 | 132328.297
222351.922 | 8.4891e-09 | 1.0675e-08 | 2.6273e-10 | 1.2334e-08 | 1.0685e-08 | 5.3877e-10 | 1.2629e-09 | 5.6927e-10 | 3.6356e-11 | 132340.453
222364.094 | 8.4806e-09 | 1.0748e-08 | 2.6237e-10 | 1.2332e-08 | 1.0685e-08 | 5.3503e-10 | 1.2661e-09 | 5.646e-10 | 3.667e-11 | 132352.625
222376.266 | 8.4508e-09 | 1.0598e-08 | 2.6519e-10 | 1.2415e-08 | 1.0792e-08 | 5.3669e-10 | 1.2601e-09 | 5.6893e-10 | 3.6761e-11 | 132364.797
222388.422 | 8.5292e-09 | 1.0827e-08 | 2.6748e-10 | 1.2362e-08 | 1.0645e-08 | 5.3702e-10 | 1.267e-09 | 5.7011e-10 | 3.6219e-11 | 132376.953
222400.594 | 8.4699e-09 | 1.0723e-08 | 2.6214e-10 | 1.2275e-08 | 1.0588e-08 | 5.4494e-10 | 1.2605e-09 | 5.6791e-10 | 3.6523e-11 | 132389.125
222412.766 | 8.5563e-09 | 1.0715e-08 | 2.6256e-10 | 1.2282e-08 | 1.0717e-08 | 5.4083e-10 | 1.2571e-09 | 5.6593e-10 | 3.6126e-11 | 132401.297
222424.922 | 8.5082e-09 | 1.0696e-08 | 2.6428e-10 | 1.2326e-08 | 1.0578e-08 | 5.3754e-10 | 1.2597e-09 | 5.7214e-10 | 3.6245e-11 | 132413.453
222437.094 | 8.4621e-09 | 1.0701e-08 | 2.6131e-10 | 1.2365e-08 | 1.069e-08 | 5.3313e-10 | 1.2459e-09 | 5.6607e-10 | 3.655e-11 | 132425.625
222449.266 | 8.4648e-09 | 1.0687e-08 | 2.5923e-10 | 1.236e-08 | 1.0557e-08 | 5.3302e-10 | 1.2563e-09 | 5.6659e-10 | 3.5888e-11 | 132437.797
222461.422 | 8.5901e-09 | 1.0669e-08 | 2.6151e-10 | 1.2344e-08 | 1.0721e-08 | 5.3575e-10 | 1.265e-09 | 5.7354e-10 | 3.6206e-11 | 132449.953
222473.594 | 8.4381e-09 | 1.0561e-08 | 2.6043e-10 | 1.2447e-08 | 1.0582e-08 | 5.3935e-10 | 1.2524e-09 | 5.642e-10 | 3.6617e-11 | 132462.125
222485.766 | 8.7112e-09 | 1.0614e-08 | 2.634e-10 | 1.2477e-08 | 1.0639e-08 | 5.3113e-10 | 1.2596e-09 | 5.6947e-10 | 3.649e-11 | 132474.297
222497.922 | 8.6289e-09 | 1.0705e-08 | 2.656e-10 | 1.2442e-08 | 1.0618e-08 | 5.3444e-10 | 1.2718e-09 | 5.6598e-10 | 3.6376e-11 | 132486.453
222510.094 | 8.5214e-09 | 1.0682e-08 | 2.6197e-10 | 1.239e-08 | 1.0745e-08 | 5.3465e-10 | 1.257e-09 | 5.8004e-10 | 3.6892e-11 | 132498.625
222522.266 | 8.508e-09 | 1.0659e-08 | 2.6457e-10 | 1.2408e-08 | 1.0628e-08 | 5.4222e-10 | 1.268e-09 | 5.6997e-10 | 3.6597e-11 | 132510.797
222534.438 | 8.5815e-09 | 1.0671e-08 | 2.6226e-10 | 1.243e-08 | 1.0652e-08 | 5.3971e-10 | 1.2543e-09 | 5.5887e-10 | 3.6329e-11 | 132522.969
222546.594 | 8.5112e-09 | 1.0603e-08 | 2.613e-10 | 1.2331e-08 | 1.0684e-08 | 5.3318e-10 | 1.2647e-09 | 5.607e-10 | 3.6385e-11 | 132535.125
222558.766 | 8.5473e-09 | 1.0642e-08 | 2.626e-10 | 1.2263e-08 | 1.0614e-08 | 5.3575e-10 | 1.2539e-09 | 5.6619e-10 | 3.6165e-11 | 132547.297
222570.938 | 8.4967e-09 | 1.0619e-08 | 2.6283e-10 | 1.2408e-08 | 1.0655e-08 | 5.3409e-10 | 1.2447e-09 | 5.7355e-10 | 3.6081e-11 | 132559.469
222583.094 | 8.5066e-09 | 1.0624e-08 | 2.5884e-10 | 1.2318e-08 | 1.0623e-08 | 5.3725e-10 | 1.2528e-09 | 5.665e-10 | 3.6254e-11 | 132571.625
222595.266 | 8.4292e-09 | 1.048e-08 | 2.6064e-10 | 1.2297e-08 | 1.0517e-08 | 5.3216e-10 | 1.2581e-09 | 5.6838e-10 | 3.6015e-11 | 132583.797
222607.438 | 8.4057e-09 | 1.0638e-08 | 2.6332e-10 | 1.2373e-08 | 1.053e-08 | 5.3441e-10 | 1.2581e-09 | 5.6194e-10 | 3.6214e-11 | 132595.969
222619.594 | 8.5508e-09 | 1.0624e-08 | 2.6294e-10 | 1.2386e-08 | 1.0663e-08 | 5.4612e-10 | 1.2595e-09 | 5.663e-10 | 3.6222e-11 | 132608.125
222631.766 | 8.5021e-09 | 1.04e-08 | 2.6214e-10 | 1.2268e-08 | 1.069e-08 | 5.3602e-10 | 1.2699e-09 | 5.6558e-10 | 3.6807e-11 | 132620.297
222643.938 | 8.5938e-09 | 1.0502e-08 | 2.6195e-10 | 1.224e-08 | 1.0539e-08 | 5.4188e-10 | 1.2531e-09 | 5.6515e-10 | 3.589e-11 | 132632.469
222656.094 | 8.444e-09 | 1.0645e-08 | 2.6053e-10 | 1.2207e-08 | 1.0555e-08 | 5.3583e-10 | 1.2529e-09 | 5.6802e-10 | 3.6352e-11 | 132644.625
222668.266 | 8.5365e-09 | 1.0653e-08 | 2.5991e-10 | 1.2286e-08 | 1.061e-08 | 5.3705e-10 | 1.2587e-09 | 5.7638e-10 | 3.6162e-11 | 132656.797
222680.438 | 8.5092e-09 | 1.064e-08 | 2.5892e-10 | 1.2228e-08 | 1.0617e-08 | 5.3595e-10 | 1.2469e-09 | 5.6409e-10 | 3.6061e-11 | 132668.969
222692.594 | 8.4661e-09 | 1.0575e-08 | 2.5939e-10 | 1.2219e-08 | 1.0607e-08 | 5.3662e-10 | 1.2406e-09 | 5.6664e-10 | 3.6462e-11 | 132681.125
222704.766 | 8.4063e-09 | 1.0597e-08 | 2.6126e-10 | 1.2508e-08 | 1.0559e-08 | 5.3975e-10 | 1.2594e-09 | 5.6168e-10 | 3.6443e-11 | 132693.297
222716.938 | 8.5189e-09 | 1.0571e-08 | 2.6215e-10 | 1.2433e-08 | 1.0567e-08 | 5.3763e-10 | 1.2567e-09 | 5.723e-10 | 3.6311e-11 | 132705.469
222729.109 | 8.5762e-09 | 1.0635e-08 | 2.6282e-10 | 1.2256e-08 | 1.0613e-08 | 5.3737e-10 | 1.2495e-09 | 5.6449e-10 | 3.574e-11 | 132717.64
222741.266 | 8.4303e-09 | 1.0661e-08 | 2.6011e-10 | 1.2163e-08 | 1.0503e-08 | 5.3425e-10 | 1.2397e-09 | 5.6965e-10 | 3.64e-11 | 132729.797
222753.438 | 8.3675e-09 | 1.0612e-08 | 2.5945e-10 | 1.2354e-08 | 1.0552e-08 | 5.2932e-10 | 1.2575e-09 | 5.5668e-10 | 3.5955e-11 | 132741.969
222765.609 | 8.3819e-09 | 1.0512e-08 | 2.6237e-10 | 1.2287e-08 | 1.0517e-08 | 5.3254e-10 | 1.2488e-09 | 5.6043e-10 | 3.615e-11 | 132754.14
222777.766 | 8.4178e-09 | 1.0657e-08 | 2.6053e-10 | 1.2107e-08 | 1.0488e-08 | 5.3206e-10 | 1.2425e-09 | 5.643e-10 | 3.5873e-11 | 132766.297
222789.938 | 8.3714e-09 | 1.0571e-08 | 2.5881e-10 | 1.2178e-08 | 1.05e-08 | 5.3018e-10 | 1.2362e-09 | 5.6101e-10 | 3.5214e-11 | 132778.469
222802.109 | 8.3668e-09 | 1.0547e-08 | 2.5887e-10 | 1.2285e-08 | 1.0469e-08 | 5.3695e-10 | 1.2312e-09 | 5.6915e-10 | 3.5883e-11 | 132790.64
222814.266 | 8.3096e-09 | 1.0569e-08 | 2.6027e-10 | 1.2368e-08 | 1.0494e-08 | 5.3626e-10 | 1.2338e-09 | 5.6461e-10 | 3.6036e-11 | 132802.797
222826.438 | 8.3819e-09 | 1.0605e-08 | 2.5988e-10 | 1.227e-08 | 1.0613e-08 | 5.3267e-10 | 1.2462e-09 | 5.6775e-10 | 3.5983e-11 | 132814.969
222838.609 | 8.4026e-09 | 1.0478e-08 | 2.6061e-10 | 1.2206e-08 | 1.0548e-08 | 5.3359e-10 | 1.2387e-09 | 5.573e-10 | 3.5582e-11 | 132827.14
222850.766 | 8.4243e-09 | 1.0519e-08 | 2.5937e-10 | 1.2279e-08 | 1.0478e-08 | 5.3419e-10 | 1.2346e-09 | 5.6661e-10 | 3.555e-11 | 132839.297
222862.938 | 8.3223e-09 | 1.0593e-08 | 2.6133e-10 | 1.2192e-08 | 1.0481e-08 | 5.2696e-10 | 1.2439e-09 | 5.6513e-10 | 3.5516e-11 | 132851.469
222875.109 | 8.3225e-09 | 1.0568e-08 | 2.6006e-10 | 1.2203e-08 | 1.0434e-08 | 5.3329e-10 | 1.2321e-09 | 5.6416e-10 | 3.6307e-11 | 132863.64
222887.266 | 8.4157e-09 | 1.0633e-08 | 2.5917e-10 | 1.2148e-08 | 1.0606e-08 | 5.3163e-10 | 1.253e-09 | 5.6578e-10 | 3.5627e-11 | 132875.797
222899.438 | 8.4103e-09 | 1.0567e-08 | 2.6079e-10 | 1.2443e-08 | 1.049e-08 | 5.3582e-10 | 1.2421e-09 | 5.6503e-10 | 3.6131e-11 | 132887.969
222911.609 | 8.4566e-09 | 1.0557e-08 | 2.5985e-10 | 1.2266e-08 | 1.0509e-08 | 5.3588e-10 | 1.2479e-09 | 5.561e-10 | 3.5113e-11 | 132900.14
222923.781 | 8.4386e-09 | 1.0575e-08 | 2.5797e-10 | 1.2221e-08 | 1.0532e-08 | 5.3607e-10 | 1.2235e-09 | 5.5903e-10 | 3.5675e-11 | 132912.312
222935.938 | 8.3907e-09 | 1.0527e-08 | 2.5908e-10 | 1.213e-08 | 1.0635e-08 | 5.3598e-10 | 1.2369e-09 | 5.5646e-10 | 3.5592e-11 | 132924.469
222948.109 | 8.5525e-09 | 1.0654e-08 | 2.5757e-10 | 1.2205e-08 | 1.0413e-08 | 5.3205e-10 | 1.2467e-09 | 5.6024e-10 | 3.5866e-11 | 132936.64
222960.281 | 8.3616e-09 | 1.0671e-08 | 2.5729e-10 | 1.2138e-08 | 1.0522e-08 | 5.3424e-10 | 1.2399e-09 | 5.6646e-10 | 3.5875e-11 | 132948.812
222972.438 | 8.36e-09 | 1.0562e-08 | 2.5607e-10 | 1.2128e-08 | 1.0524e-08 | 5.2795e-10 | 1.2451e-09 | 5.5834e-10 | 3.6235e-11 | 132960.969
222984.609 | 8.4165e-09 | 1.0644e-08 | 2.5551e-10 | 1.2295e-08 | 1.0566e-08 | 5.3613e-10 | 1.2674e-09 | 5.6142e-10 | 3.5519e-11 | 132973.14
222996.781 | 8.4236e-09 | 1.0623e-08 | 2.5884e-10 | 1.2185e-08 | 1.0619e-08 | 5.3269e-10 | 1.2539e-09 | 5.651e-10 | 3.5913e-11 | 132985.312
223008.938 | 8.4588e-09 | 1.0609e-08 | 2.5957e-10 | 1.2331e-08 | 1.0611e-08 | 5.3655e-10 | 1.2546e-09 | 5.6812e-10 | 3.6494e-11 | 132997.469
223021.109 | 8.6088e-09 | 1.0594e-08 | 2.6144e-10 | 1.2244e-08 | 1.0528e-08 | 5.3002e-10 | 1.2492e-09 | 5.6238e-10 | 3.5723e-11 | 133009.64
223033.281 | 8.5297e-09 | 1.0489e-08 | 2.583e-10 | 1.2116e-08 | 1.0541e-08 | 5.3231e-10 | 1.2551e-09 | 5.6229e-10 | 3.5467e-11 | 133021.812
223045.438 | 8.4741e-09 | 1.055e-08 | 2.6075e-10 | 1.2272e-08 | 1.0556e-08 | 5.315e-10 | 1.2598e-09 | 5.6253e-10 | 3.5596e-11 | 133033.969
223057.609 | 8.3994e-09 | 1.0555e-08 | 2.5882e-10 | 1.2131e-08 | 1.0578e-08 | 5.2864e-10 | 1.2493e-09 | 5.5961e-10 | 3.5448e-11 | 133046.14
223069.781 | 8.3995e-09 | 1.0474e-08 | 2.5723e-10 | 1.2122e-08 | 1.0502e-08 | 5.3179e-10 | 1.2435e-09 | 5.6659e-10 | 3.6155e-11 | 133058.312
223081.938 | 8.4202e-09 | 1.046e-08 | 2.6097e-10 | 1.2141e-08 | 1.0485e-08 | 5.3027e-10 | 1.2463e-09 | 5.6179e-10 | 3.5494e-11 | 133070.469
223094.109 | 8.4395e-09 | 1.0465e-08 | 2.5898e-10 | 1.2077e-08 | 1.0476e-08 | 5.3273e-10 | 1.2346e-09 | 5.6258e-10 | 3.6015e-11 | 133082.64
223106.281 | 8.353e-09 | 1.0416e-08 | 2.5926e-10 | 1.2302e-08 | 1.0419e-08 | 5.2492e-10 | 1.2476e-09 | 5.6534e-10 | 3.5822e-11 | 133094.812
223118.453 | 8.4821e-09 | 1.0553e-08 | 2.5641e-10 | 1.2224e-08 | 1.0451e-08 | 5.3524e-10 | 1.244e-09 | 5.6625e-10 | 3.5847e-11 | 133106.984
223130.609 | 8.4239e-09 | 1.0382e-08 | 2.589e-10 | 1.2197e-08 | 1.0454e-08 | 5.3503e-10 | 1.2345e-09 | 5.5825e-10 | 3.6073e-11 | 133119.14
223142.781 | 8.4187e-09 | 1.0406e-08 | 2.5747e-10 | 1.2159e-08 | 1.0502e-08 | 5.3295e-10 | 1.2451e-09 | 5.5846e-10 | 3.5222e-11 | 133131.312
223154.953 | 8.429e-09 | 1.0566e-08 | 2.5805e-10 | 1.2167e-08 | 1.0508e-08 | 5.3027e-10 | 1.2503e-09 | 5.5443e-10 | 3.5501e-11 | 133143.484
223167.109 | 8.4195e-09 | 1.0546e-08 | 2.5866e-10 | 1.2158e-08 | 1.0558e-08 | 5.3119e-10 | 1.2425e-09 | 5.6321e-10 | 3.5923e-11 | 133155.64
223179.281 | 8.3837e-09 | 1.057e-08 | 2.5948e-10 | 1.2307e-08 | 1.0479e-08 | 5.3613e-10 | 1.2472e-09 | 5.6319e-10 | 3.5555e-11 | 133167.812
223191.453 | 8.4336e-09 | 1.0564e-08 | 2.58e-10 | 1.2238e-08 | 1.0546e-08 | 5.3151e-10 | 1.2564e-09 | 5.6616e-10 | 3.5331e-11 | 133179.984
223203.609 | 8.4915e-09 | 1.0523e-08 | 2.5698e-10 | 1.2213e-08 | 1.0514e-08 | 5.3723e-10 | 1.25e-09 | 5.6349e-10 | 3.571e-11 | 133192.14
223215.781 | 8.4255e-09 | 1.0614e-08 | 2.585e-10 | 1.2267e-08 | 1.0553e-08 | 5.3213e-10 | 1.2484e-09 | 5.5888e-10 | 3.59e-11 | 133204.312
223227.953 | 8.4151e-09 | 1.0647e-08 | 2.6002e-10 | 1.2204e-08 | 1.0621e-08 | 5.4023e-10 | 1.2389e-09 | 5.6696e-10 | 3.6137e-11 | 133216.484
223240.109 | 8.4908e-09 | 1.0562e-08 | 2.6107e-10 | 1.2209e-08 | 1.0535e-08 | 5.3724e-10 | 1.2311e-09 | 5.6362e-10 | 3.5867e-11 | 133228.64
223252.281 | 8.5374e-09 | 1.0707e-08 | 2.601e-10 | 1.2431e-08 | 1.0751e-08 | 5.3224e-10 | 1.2524e-09 | 5.6558e-10 | 3.5976e-11 | 133240.812
223264.453 | 8.4382e-09 | 1.0701e-08 | 2.588e-10 | 1.232e-08 | 1.0659e-08 | 5.359e-10 | 1.2454e-09 | 5.6349e-10 | 3.6109e-11 | 133252.984
223276.609 | 8.5114e-09 | 1.0568e-08 | 2.5813e-10 | 1.2274e-08 | 1.0569e-08 | 5.4082e-10 | 1.248e-09 | 5.6356e-10 | 3.5312e-11 | 133265.14
223288.781 | 8.6435e-09 | 1.0396e-08 | 2.6082e-10 | 1.232e-08 | 1.0568e-08 | 5.4121e-10 | 1.2509e-09 | 5.5986e-10 | 3.5959e-11 | 133277.312
223300.953 | 8.3459e-09 | 1.0557e-08 | 2.5927e-10 | 1.2207e-08 | 1.0446e-08 | 5.2995e-10 | 1.2468e-09 | 5.6609e-10 | 3.5595e-11 | 133289.484
223313.125 | 8.42e-09 | 1.0574e-08 | 2.5825e-10 | 1.2311e-08 | 1.05e-08 | 5.3173e-10 | 1.249e-09 | 5.617e-10 | 3.5692e-11 | 133301.656
223325.281 | 8.4352e-09 | 1.0564e-08 | 2.5767e-10 | 1.228e-08 | 1.0606e-08 | 5.3254e-10 | 1.2508e-09 | 5.6349e-10 | 3.5626e-11 | 133313.812
223337.453 | 8.502e-09 | 1.0667e-08 | 2.5728e-10 | 1.2114e-08 | 1.0497e-08 | 5.3439e-10 | 1.2497e-09 | 5.6139e-10 | 3.5815e-11 | 133325.984
223349.625 | 8.5065e-09 | 1.0455e-08 | 2.5689e-10 | 1.2271e-08 | 1.0546e-08 | 5.3249e-10 | 1.2427e-09 | 5.6532e-10 | 3.5618e-11 | 133338.156
223361.781 | 8.4757e-09 | 1.0641e-08 | 2.5831e-10 | 1.2234e-08 | 1.0646e-08 | 5.3921e-10 | 1.2439e-09 | 5.5947e-10 | 3.5695e-11 | 133350.312
223373.953 | 8.47e-09 | 1.0608e-08 | 2.5885e-10 | 1.2211e-08 | 1.0564e-08 | 5.3455e-10 | 1.2585e-09 | 5.6858e-10 | 3.5588e-11 | 133362.484
223386.125 | 8.4472e-09 | 1.0633e-08 | 2.5987e-10 | 1.2366e-08 | 1.0532e-08 | 5.3739e-10 | 1.2439e-09 | 5.7042e-10 | 3.6047e-11 | 133374.656
223398.281 | 8.5566e-09 | 1.0663e-08 | 2.646e-10 | 1.2372e-08 | 1.0592e-08 | 5.4259e-10 | 1.2613e-09 | 5.7013e-10 | 3.6713e-11 | 133386.812
223410.453 | 8.4658e-09 | 1.0716e-08 | 2.617e-10 | 1.2293e-08 | 1.057e-08 | 5.3832e-10 | 1.2532e-09 | 5.7099e-10 | 3.5851e-11 | 133398.984
223422.625 | 8.4578e-09 | 1.0536e-08 | 2.5818e-10 | 1.2353e-08 | 1.0423e-08 | 5.2971e-10 | 1.2714e-09 | 5.6426e-10 | 3.5549e-11 | 133411.156
223434.781 | 8.4838e-09 | 1.0708e-08 | 2.6154e-10 | 1.2375e-08 | 1.0575e-08 | 5.3447e-10 | 1.2592e-09 | 5.622e-10 | 3.5926e-11 | 133423.312
223446.953 | 8.495e-09 | 1.0584e-08 | 2.6119e-10 | 1.2354e-08 | 1.055e-08 | 5.3008e-10 | 1.257e-09 | 5.693e-10 | 3.5376e-11 | 133435.484
223459.125 | 8.536e-09 | 1.0618e-08 | 2.5987e-10 | 1.2355e-08 | 1.0656e-08 | 5.3294e-10 | 1.2499e-09 | 5.7013e-10 | 3.6378e-11 | 133447.656
223471.281 | 8.4274e-09 | 1.0574e-08 | 2.6043e-10 | 1.2281e-08 | 1.0478e-08 | 5.3287e-10 | 1.2571e-09 | 5.649e-10 | 3.6229e-11 | 133459.812
223483.453 | 8.3973e-09 | 1.0517e-08 | 2.5845e-10 | 1.2252e-08 | 1.0566e-08 | 5.3909e-10 | 1.2531e-09 | 5.6888e-10 | 3.5715e-11 | 133471.984
223495.625 | 8.4669e-09 | 1.0522e-08 | 2.6036e-10 | 1.2305e-08 | 1.061e-08 | 5.3367e-10 | 1.2507e-09 | 5.6347e-10 | 3.5588e-11 | 133484.156
223507.797 | 8.397e-09 | 1.0468e-08 | 2.6314e-10 | 1.2191e-08 | 1.0543e-08 | 5.3511e-10 | 1.27e-09 | 5.6871e-10 | 3.5756e-11 | 133496.328
223519.953 | 8.6869e-09 | 1.0328e-08 | 2.5822e-10 | 1.2279e-08 | 1.0372e-08 | 5.3376e-10 | 1.2723e-09 | 5.6017e-10 | 3.587e-11 | 133508.484
223532.125 | 8.3797e-09 | 1.0406e-08 | 2.5726e-10 | 1.2359e-08 | 1.0465e-08 | 5.3009e-10 | 1.2412e-09 | 5.6335e-10 | 3.5566e-11 | 133520.656
223544.297 | 8.3336e-09 | 1.0404e-08 | 2.5809e-10 | 1.2345e-08 | 1.0387e-08 | 5.339e-10 | 1.2415e-09 | 5.6199e-10 | 3.5757e-11 | 133532.828
223556.453 | 8.4316e-09 | 1.056e-08 | 2.6018e-10 | 1.2268e-08 | 1.0522e-08 | 5.3497e-10 | 1.2532e-09 | 5.6122e-10 | 3.5373e-11 | 133544.984
223568.625 | 8.3995e-09 | 1.0448e-08 | 2.6079e-10 | 1.225e-08 | 1.0472e-08 | 5.3245e-10 | 1.2576e-09 | 5.7044e-10 | 3.5501e-11 | 133557.156
223580.797 | 8.4692e-09 | 1.0475e-08 | 2.5651e-10 | 1.2214e-08 | 1.0459e-08 | 5.3123e-10 | 1.2435e-09 | 5.5344e-10 | 3.5451e-11 | 133569.328
223592.953 | 8.3643e-09 | 1.0368e-08 | 2.5929e-10 | 1.2248e-08 | 1.0424e-08 | 5.3145e-10 | 1.2604e-09 | 5.6478e-10 | 3.5928e-11 | 133581.484
223605.125 | 8.4134e-09 | 1.0417e-08 | 2.5654e-10 | 1.2305e-08 | 1.0484e-08 | 5.3343e-10 | 1.2515e-09 | 5.6362e-10 | 3.5621e-11 | 133593.656
223617.297 | 8.401e-09 | 1.0387e-08 | 2.5762e-10 | 1.2351e-08 | 1.0515e-08 | 5.3746e-10 | 1.2625e-09 | 5.6695e-10 | 3.568e-11 | 133605.828
223629.453 | 8.4051e-09 | 1.038e-08 | 2.5774e-10 | 1.2259e-08 | 1.0377e-08 | 5.2367e-10 | 1.2387e-09 | 5.6506e-10 | 3.5217e-11 | 133617.984
223641.625 | 8.3494e-09 | 1.0287e-08 | 2.5963e-10 | 1.2301e-08 | 1.0501e-08 | 5.315e-10 | 1.2462e-09 | 5.7169e-10 | 3.5753e-11 | 133630.156
223653.797 | 8.4699e-09 | 1.0362e-08 | 2.598e-10 | 1.2256e-08 | 1.0473e-08 | 5.2706e-10 | 1.2614e-09 | 5.6935e-10 | 3.5747e-11 | 133642.328
223665.969 | 8.3452e-09 | 1.0343e-08 | 2.5879e-10 | 1.219e-08 | 1.0475e-08 | 5.3117e-10 | 1.2592e-09 | 5.5871e-10 | 3.587e-11 | 133654.5
223678.125 | 8.3431e-09 | 1.0357e-08 | 2.5698e-10 | 1.2371e-08 | 1.0471e-08 | 5.3335e-10 | 1.2633e-09 | 5.6022e-10 | 3.5283e-11 | 133666.656
223690.297 | 8.4229e-09 | 1.0285e-08 | 2.6055e-10 | 1.226e-08 | 1.0621e-08 | 5.3065e-10 | 1.2508e-09 | 5.6688e-10 | 3.5534e-11 | 133678.828
223702.469 | 8.4467e-09 | 1.0522e-08 | 2.6112e-10 | 1.2257e-08 | 1.0469e-08 | 5.3297e-10 | 1.2528e-09 | 5.6672e-10 | 3.6227e-11 | 133691
223714.625 | 8.4961e-09 | 1.0347e-08 | 2.6132e-10 | 1.2304e-08 | 1.0527e-08 | 5.3748e-10 | 1.2628e-09 | 5.7445e-10 | 3.5448e-11 | 133703.156
223726.797 | 8.4234e-09 | 1.0293e-08 | 2.6041e-10 | 1.2226e-08 | 1.0518e-08 | 5.339e-10 | 1.2514e-09 | 5.6168e-10 | 3.5671e-11 | 133715.328
223738.969 | 8.3707e-09 | 1.0402e-08 | 2.6143e-10 | 1.2199e-08 | 1.0491e-08 | 5.3926e-10 | 1.245e-09 | 5.6318e-10 | 3.5997e-11 | 133727.5
223751.125 | 8.4215e-09 | 1.0438e-08 | 2.5954e-10 | 1.228e-08 | 1.056e-08 | 5.3424e-10 | 1.2561e-09 | 5.6722e-10 | 3.5727e-11 | 133739.656
223763.297 | 8.3548e-09 | 1.0456e-08 | 2.591e-10 | 1.2234e-08 | 1.0441e-08 | 5.3365e-10 | 1.2549e-09 | 5.6583e-10 | 3.5837e-11 | 133751.828
223775.469 | 8.4533e-09 | 1.0569e-08 | 2.5796e-10 | 1.2318e-08 | 1.0674e-08 | 5.3446e-10 | 1.2595e-09 | 5.6888e-10 | 3.5814e-11 | 133764
223787.625 | 8.3698e-09 | 1.0581e-08 | 2.599e-10 | 1.2257e-08 | 1.04e-08 | 5.3349e-10 | 1.2428e-09 | 5.6351e-10 | 3.5839e-11 | 133776.156
223799.797 | 8.5442e-09 | 1.0387e-08 | 2.5896e-10 | 1.2368e-08 | 1.0446e-08 | 5.289e-10 | 1.2681e-09 | 5.644e-10 | 3.5696e-11 | 133788.328
223811.969 | 8.441e-09 | 1.0662e-08 | 2.5784e-10 | 1.2444e-08 | 1.058e-08 | 5.3335e-10 | 1.2515e-09 | 5.7392e-10 | 3.5466e-11 | 133800.5
223824.125 | 8.5705e-09 | 1.0492e-08 | 2.6058e-10 | 1.2299e-08 | 1.0608e-08 | 5.3329e-10 | 1.2541e-09 | 5.6175e-10 | 3.6114e-11 | 133812.656
223836.297 | 8.4435e-09 | 1.0516e-08 | 2.5481e-10 | 1.2188e-08 | 1.0535e-08 | 5.3162e-10 | 1.2454e-09 | 5.6691e-10 | 3.5616e-11 | 133824.828
223848.469 | 8.5858e-09 | 1.0538e-08 | 2.6126e-10 | 1.2309e-08 | 1.0476e-08 | 5.3686e-10 | 1.26e-09 | 5.6612e-10 | 3.5487e-11 | 133837
223860.641 | 8.3982e-09 | 1.037e-08 | 2.5902e-10 | 1.242e-08 | 1.048e-08 | 5.3329e-10 | 1.2483e-09 | 5.6628e-10 | 3.5327e-11 | 133849.172
223872.797 | 8.4039e-09 | 1.0463e-08 | 2.6153e-10 | 1.2374e-08 | 1.0511e-08 | 5.3224e-10 | 1.2512e-09 | 5.6634e-10 | 3.5391e-11 | 133861.328
223884.969 | 8.4077e-09 | 1.0444e-08 | 2.5984e-10 | 1.2327e-08 | 1.042e-08 | 5.2788e-10 | 1.2454e-09 | 5.5947e-10 | 3.5689e-11 | 133873.5
223897.141 | 8.4349e-09 | 1.0423e-08 | 2.5666e-10 | 1.2467e-08 | 1.0459e-08 | 5.3855e-10 | 1.2297e-09 | 5.6876e-10 | 3.5659e-11 | 133885.672
223909.297 | 8.4007e-09 | 1.0501e-08 | 2.5718e-10 | 1.2257e-08 | 1.0593e-08 | 5.3121e-10 | 1.2563e-09 | 5.6623e-10 | 3.5737e-11 | 133897.828
223921.469 | 8.4203e-09 | 1.0403e-08 | 2.5854e-10 | 1.2284e-08 | 1.0464e-08 | 5.281e-10 | 1.2535e-09 | 5.6586e-10 | 3.6137e-11 | 133910
223933.641 | 8.3266e-09 | 1.0433e-08 | 2.6112e-10 | 1.2298e-08 | 1.0422e-08 | 5.3394e-10 | 1.2559e-09 | 5.6286e-10 | 3.5764e-11 | 133922.172
223945.797 | 8.3282e-09 | 1.0462e-08 | 2.6242e-10 | 1.2385e-08 | 1.0365e-08 | 5.385e-10 | 1.2536e-09 | 5.6398e-10 | 3.5458e-11 | 133934.328
223957.969 | 8.4303e-09 | 1.037e-08 | 2.5701e-10 | 1.2149e-08 | 1.0578e-08 | 5.2947e-10 | 1.2565e-09 | 5.6419e-10 | 3.5332e-11 | 133946.5
223970.141 | 8.3372e-09 | 1.0286e-08 | 2.5421e-10 | 1.2243e-08 | 1.0438e-08 | 5.3046e-10 | 1.2443e-09 | 5.6081e-10 | 3.5462e-11 | 133958.672
223982.297 | 8.3938e-09 | 1.0442e-08 | 2.5838e-10 | 1.2215e-08 | 1.0543e-08 | 5.2476e-10 | 1.2492e-09 | 5.644e-10 | 3.5629e-11 | 133970.828
223994.469 | 8.4738e-09 | 1.0417e-08 | 2.5784e-10 | 1.2281e-08 | 1.0459e-08 | 5.3179e-10 | 1.2577e-09 | 5.6251e-10 | 3.5578e-11 | 133983
224006.641 | 8.2934e-09 | 1.0473e-08 | 2.5979e-10 | 1.2165e-08 | 1.0427e-08 | 5.3398e-10 | 1.241e-09 | 5.6584e-10 | 3.5413e-11 | 133995.172
224018.797 | 8.3355e-09 | 1.0346e-08 | 2.5845e-10 | 1.2362e-08 | 1.0421e-08 | 5.3055e-10 | 1.2521e-09 | 5.6135e-10 | 3.5607e-11 | 134007.328
224030.969 | 8.3492e-09 | 1.0273e-08 | 2.6023e-10 | 1.2175e-08 | 1.0392e-08 | 5.2926e-10 | 1.2489e-09 | 5.5979e-10 | 3.6045e-11 | 134019.5
224043.141 | 8.3835e-09 | 1.042e-08 | 2.5807e-10 | 1.2304e-08 | 1.0535e-08 | 5.2909e-10 | 1.2485e-09 | 5.6185e-10 | 3.5457e-11 | 134031.672
224055.313 | 8.4354e-09 | 1.0402e-08 | 2.5533e-10 | 1.2218e-08 | 1.0375e-08 | 5.2905e-10 | 1.2588e-09 | 5.6447e-10 | 3.5508e-11 | 134043.844
224067.469 | 8.4005e-09 | 1.0399e-08 | 2.5923e-10 | 1.2202e-08 | 1.0435e-08 | 5.3021e-10 | 1.2589e-09 | 5.5766e-10 | 3.5374e-11 | 134056
224079.641 | 8.3508e-09 | 1.0354e-08 | 2.5985e-10 | 1.2215e-08 | 1.0344e-08 | 5.3365e-10 | 1.2593e-09 | 5.6674e-10 | 3.5718e-11 | 134068.172
224091.813 | 8.3097e-09 | 1.0547e-08 | 2.5976e-10 | 1.229e-08 | 1.0503e-08 | 5.3216e-10 | 1.25e-09 | 5.594e-10 | 3.4875e-11 | 134080.344
224103.969 | 8.2583e-09 | 1.0497e-08 | 2.5973e-10 | 1.23e-08 | 1.0353e-08 | 5.2623e-10 | 1.2635e-09 | 5.675e-10 | 3.5451e-11 | 134092.5
224116.141 | 8.3724e-09 | 1.0386e-08 | 2.6018e-10 | 1.2394e-08 | 1.0392e-08 | 5.3208e-10 | 1.2553e-09 | 5.6473e-10 | 3.5661e-11 | 134104.672
224128.313 | 8.4435e-09 | 1.0416e-08 | 2.6108e-10 | 1.2446e-08 | 1.0365e-08 | 5.3056e-10 | 1.2521e-09 | 5.6302e-10 | 3.5172e-11 | 134116.844
224140.469 | 8.3434e-09 | 1.0517e-08 | 2.588e-10 | 1.2313e-08 | 1.0428e-08 | 5.2667e-10 | 1.2714e-09 | 5.7137e-10 | 3.5512e-11 | 134129
224152.641 | 8.3264e-09 | 1.0479e-08 | 2.5876e-10 | 1.2321e-08 | 1.0422e-08 | 5.369e-10 | 1.2558e-09 | 5.6445e-10 | 3.5486e-11 | 134141.172
224164.813 | 8.3681e-09 | 1.0364e-08 | 2.6221e-10 | 1.2309e-08 | 1.0434e-08 | 5.3497e-10 | 1.2564e-09 | 5.6863e-10 | 3.5464e-11 | 134153.344
224176.969 | 8.2916e-09 | 1.0282e-08 | 2.5897e-10 | 1.2212e-08 | 1.0347e-08 | 5.2846e-10 | 1.2508e-09 | 5.7056e-10 | 3.5795e-11 | 134165.5
224189.141 | 8.3506e-09 | 1.0462e-08 | 2.6091e-10 | 1.2256e-08 | 1.0379e-08 | 5.2945e-10 | 1.2657e-09 | 5.6452e-10 | 3.603e-11 | 134177.672
224201.313 | 8.3939e-09 | 1.0473e-08 | 2.6132e-10 | 1.2341e-08 | 1.0463e-08 | 5.3076e-10 | 1.2546e-09 | 5.6274e-10 | 3.548e-11 | 134189.844
224213.469 | 8.3447e-09 | 1.0453e-08 | 2.5941e-10 | 1.2363e-08 | 1.0418e-08 | 5.3528e-10 | 1.2771e-09 | 5.7068e-10 | 3.6139e-11 | 134202
224225.641 | 8.5503e-09 | 1.0538e-08 | 2.636e-10 | 1.2575e-08 | 1.0536e-08 | 5.3577e-10 | 1.2666e-09 | 5.7303e-10 | 3.61e-11 | 134214.172
224237.813 | 8.3934e-09 | 1.0535e-08 | 2.6483e-10 | 1.249e-08 | 1.0604e-08 | 5.386e-10 | 1.2634e-09 | 5.7336e-10 | 3.5682e-11 | 134226.344
224249.984 | 8.4432e-09 | 1.0505e-08 | 2.6181e-10 | 1.2389e-08 | 1.041e-08 | 5.3318e-10 | 1.2654e-09 | 5.7486e-10 | 3.5992e-11 | 134238.515
224262.141 | 8.44e-09 | 1.0488e-08 | 2.6111e-10 | 1.2448e-08 | 1.0443e-08 | 5.3392e-10 | 1.2692e-09 | 5.6962e-10 | 3.5739e-11 | 134250.672
224274.313 | 8.3848e-09 | 1.0494e-08 | 2.6413e-10 | 1.2511e-08 | 1.0506e-08 | 5.3849e-10 | 1.2674e-09 | 5.7168e-10 | 3.5685e-11 | 134262.844
224286.484 | 8.401e-09 | 1.0527e-08 | 2.6051e-10 | 1.2423e-08 | 1.047e-08 | 5.3822e-10 | 1.2776e-09 | 5.7163e-10 | 3.596e-11 | 134275.015
224298.641 | 8.4445e-09 | 1.0481e-08 | 2.6333e-10 | 1.2369e-08 | 1.0402e-08 | 5.2897e-10 | 1.2501e-09 | 5.7424e-10 | 3.5461e-11 | 134287.172
224310.813 | 8.3437e-09 | 1.0431e-08 | 2.6049e-10 | 1.2436e-08 | 1.0538e-08 | 5.357e-10 | 1.2749e-09 | 5.7413e-10 | 3.5561e-11 | 134299.344
224322.984 | 8.4291e-09 | 1.0492e-08 | 2.6298e-10 | 1.2584e-08 | 1.0501e-08 | 5.3809e-10 | 1.2759e-09 | 5.7527e-10 | 3.539e-11 | 134311.515
224335.141 | 8.4591e-09 | 1.0465e-08 | 2.6263e-10 | 1.262e-08 | 1.0483e-08 | 5.3518e-10 | 1.278e-09 | 5.8024e-10 | 3.5989e-11 | 134323.672
224347.313 | 8.4132e-09 | 1.0461e-08 | 2.6453e-10 | 1.2306e-08 | 1.0374e-08 | 5.3684e-10 | 1.2733e-09 | 5.6899e-10 | 3.5879e-11 | 134335.844
224359.484 | 8.3219e-09 | 1.0348e-08 | 2.5942e-10 | 1.2381e-08 | 1.042e-08 | 5.3295e-10 | 1.2501e-09 | 5.6247e-10 | 3.5614e-11 | 134348.015
224371.641 | 8.4376e-09 | 1.0247e-08 | 2.6521e-10 | 1.2584e-08 | 1.0486e-08 | 5.3642e-10 | 1.2742e-09 | 5.7754e-10 | 3.5974e-11 | 134360.172
224383.813 | 8.3985e-09 | 1.0445e-08 | 2.624e-10 | 1.2602e-08 | 1.0559e-08 | 5.3527e-10 | 1.2573e-09 | 5.6386e-10 | 3.5542e-11 | 134372.344
224395.984 | 8.3625e-09 | 1.0335e-08 | 2.6237e-10 | 1.2249e-08 | 1.0358e-08 | 5.3374e-10 | 1.272e-09 | 5.7251e-10 | 3.5429e-11 | 134384.515
224408.141 | 8.3591e-09 | 1.0343e-08 | 2.6162e-10 | 1.2391e-08 | 1.0544e-08 | 5.2874e-10 | 1.2645e-09 | 5.6589e-10 | 3.5727e-11 | 134396.672
224420.313 | 8.3287e-09 | 1.0226e-08 | 2.5923e-10 | 1.2436e-08 | 1.0455e-08 | 5.3402e-10 | 1.2616e-09 | 5.7068e-10 | 3.552e-11 | 134408.844
224432.484 | 8.2105e-09 | 1.034e-08 | 2.622e-10 | 1.2394e-08 | 1.0525e-08 | 5.3376e-10 | 1.2708e-09 | 5.7459e-10 | 3.5565e-11 | 134421.015
224444.656 | 8.4008e-09 | 1.0394e-08 | 2.6058e-10 | 1.2328e-08 | 1.037e-08 | 5.3962e-10 | 1.2577e-09 | 5.6667e-10 | 3.5535e-11 | 134433.187
224456.813 | 8.4703e-09 | 1.0336e-08 | 2.5879e-10 | 1.238e-08 | 1.0445e-08 | 5.301e-10 | 1.2551e-09 | 5.6746e-10 | 3.5398e-11 | 134445.344
224468.984 | 8.4864e-09 | 1.0238e-08 | 2.6435e-10 | 1.2404e-08 | 1.039e-08 | 5.3226e-10 | 1.2604e-09 | 5.643e-10 | 3.5174e-11 | 134457.515
224481.156 | 8.4972e-09 | 1.032e-08 | 2.6126e-10 | 1.2466e-08 | 1.0541e-08 | 5.3613e-10 | 1.2697e-09 | 5.6201e-10 | 3.5503e-11 | 134469.687
224493.313 | 8.3711e-09 | 1.0316e-08 | 2.5871e-10 | 1.2406e-08 | 1.0367e-08 | 5.3676e-10 | 1.2716e-09 | 5.7077e-10 | 3.5871e-11 | 134481.844
224505.484 | 8.3558e-09 | 1.0401e-08 | 2.626e-10 | 1.2423e-08 | 1.0511e-08 | 5.3433e-10 | 1.2756e-09 | 5.7446e-10 | 3.5633e-11 | 134494.015
224517.656 | 8.3477e-09 | 1.0329e-08 | 2.5953e-10 | 1.2359e-08 | 1.0487e-08 | 5.3299e-10 | 1.2613e-09 | 5.7266e-10 | 3.5298e-11 | 134506.187
224529.813 | 8.3768e-09 | 1.0428e-08 | 2.6362e-10 | 1.2345e-08 | 1.0411e-08 | 5.3332e-10 | 1.2543e-09 | 5.6912e-10 | 3.5503e-11 | 134518.344
224541.984 | 8.2723e-09 | 1.034e-08 | 2.6045e-10 | 1.2357e-08 | 1.0387e-08 | 5.3726e-10 | 1.261e-09 | 5.69e-10 | 3.5776e-11 | 134530.515
224554.156 | 8.3165e-09 | 1.0409e-08 | 2.6266e-10 | 1.2477e-08 | 1.0379e-08 | 5.3697e-10 | 1.2687e-09 | 5.7395e-10 | 3.5282e-11 | 134542.687
224566.313 | 8.3618e-09 | 1.0367e-08 | 2.6037e-10 | 1.2387e-08 | 1.0522e-08 | 5.3502e-10 | 1.2582e-09 | 5.7348e-10 | 3.5375e-11 | 134554.844
224578.484 | 8.4885e-09 | 1.0469e-08 | 2.6652e-10 | 1.2398e-08 | 1.0477e-08 | 5.873e-10 | 1.259e-09 | 5.7483e-10 | 3.618e-11 | 134567.015
224590.656 | 8.5499e-09 | 1.0435e-08 | 2.6951e-10 | 1.2571e-08 | 1.051e-08 | 5.9091e-10 | 1.2595e-09 | 5.7095e-10 | 3.6288e-11 | 134579.187
224602.813 | 8.4719e-09 | 1.0469e-08 | 2.6906e-10 | 1.2369e-08 | 1.0506e-08 | 5.8992e-10 | 1.2614e-09 | 5.7667e-10 | 3.6359e-11 | 134591.344
224614.984 | 8.4277e-09 | 1.0558e-08 | 2.671e-10 | 1.2412e-08 | 1.0366e-08 | 5.8658e-10 | 1.2699e-09 | 5.742e-10 | 3.5769e-11 | 134603.515
224627.156 | 8.4477e-09 | 1.0296e-08 | 2.6903e-10 | 1.2471e-08 | 1.0441e-08 | 5.7886e-10 | 1.2727e-09 | 5.6872e-10 | 3.6008e-11 | 134615.687
224639.328 | 8.4633e-09 | 1.0494e-08 | 2.6779e-10 | 1.2409e-08 | 1.0494e-08 | 5.8024e-10 | 1.2808e-09 | 5.6172e-10 | 3.5737e-11 | 134627.859
224651.484 | 8.4105e-09 | 1.0366e-08 | 2.6636e-10 | 1.2431e-08 | 1.0413e-08 | 5.7984e-10 | 1.2646e-09 | 5.6731e-10 | 3.6e-11 | 134640.015
224663.656 | 8.4692e-09 | 1.0381e-08 | 2.6436e-10 | 1.2229e-08 | 1.0411e-08 | 5.7527e-10 | 1.2495e-09 | 5.6513e-10 | 3.5587e-11 | 134652.187
224675.828 | 8.4031e-09 | 1.0318e-08 | 2.655e-10 | 1.2421e-08 | 1.045e-08 | 5.7271e-10 | 1.263e-09 | 5.6863e-10 | 3.6265e-11 | 134664.359
224687.984 | 8.3887e-09 | 1.043e-08 | 2.679e-10 | 1.2366e-08 | 1.0509e-08 | 5.7739e-10 | 1.251e-09 | 5.7076e-10 | 3.6086e-11 | 134676.515
224700.156 | 8.476e-09 | 1.0436e-08 | 2.6469e-10 | 1.2384e-08 | 1.0442e-08 | 5.7168e-10 | 1.2695e-09 | 5.7223e-10 | 3.6287e-11 | 134688.687
224712.328 | 8.3498e-09 | 1.0481e-08 | 2.6453e-10 | 1.2316e-08 | 1.0527e-08 | 5.7124e-10 | 1.2711e-09 | 5.7333e-10 | 3.5899e-11 | 134700.859
224724.484 | 8.5204e-09 | 1.038e-08 | 2.6587e-10 | 1.2351e-08 | 1.0533e-08 | 5.6943e-10 | 1.2713e-09 | 5.7011e-10 | 3.553e-11 | 134713.015
224736.656 | 8.3266e-09 | 1.0321e-08 | 2.6451e-10 | 1.2457e-08 | 1.0499e-08 | 5.6865e-10 | 1.2701e-09 | 5.6644e-10 | 3.5571e-11 | 134725.187
224748.828 | 8.5281e-09 | 1.0392e-08 | 2.6581e-10 | 1.2423e-08 | 1.0396e-08 | 5.6294e-10 | 1.2657e-09 | 5.6451e-10 | 3.6389e-11 | 134737.359
224760.984 | 8.4127e-09 | 1.047e-08 | 2.6513e-10 | 1.2516e-08 | 1.0456e-08 | 5.6448e-10 | 1.2582e-09 | 5.6994e-10 | 3.6171e-11 | 134749.515
224773.156 | 8.3546e-09 | 1.0385e-08 | 2.6626e-10 | 1.2403e-08 | 1.0501e-08 | 5.6315e-10 | 1.2625e-09 | 5.6941e-10 | 3.6005e-11 | 134761.687
224785.328 | 8.4124e-09 | 1.0394e-08 | 2.6723e-10 | 1.226e-08 | 1.0516e-08 | 5.6901e-10 | 1.263e-09 | 5.6841e-10 | 3.5885e-11 | 134773.859
224797.484 | 8.3005e-09 | 1.0343e-08 | 2.6576e-10 | 1.2248e-08 | 1.0499e-08 | 5.6731e-10 | 1.2638e-09 | 5.6753e-10 | 3.5973e-11 | 134786.015
224809.656 | 8.4493e-09 | 1.05e-08 | 2.6466e-10 | 1.2484e-08 | 1.0429e-08 | 5.6201e-10 | 1.2764e-09 | 5.6832e-10 | 3.6357e-11 | 134798.187
224821.828 | 8.406e-09 | 1.0508e-08 | 2.6459e-10 | 1.2385e-08 | 1.0389e-08 | 5.6447e-10 | 1.2623e-09 | 5.6866e-10 | 3.6068e-11 | 134810.359
224834 | 8.5126e-09 | 1.0391e-08 | 2.6391e-10 | 1.2319e-08 | 1.0456e-08 | 5.6465e-10 | 1.2661e-09 | 5.7241e-10 | 3.5755e-11 | 134822.531
224846.156 | 8.3909e-09 | 1.0536e-08 | 2.6557e-10 | 1.2391e-08 | 1.0374e-08 | 5.6237e-10 | 1.2735e-09 | 5.6804e-10 | 3.6033e-11 | 134834.687
224858.328 | 8.4184e-09 | 1.0424e-08 | 2.6768e-10 | 1.2467e-08 | 1.0334e-08 | 5.6331e-10 | 1.2719e-09 | 5.7378e-10 | 3.5632e-11 | 134846.859
224870.5 | 8.2831e-09 | 1.0471e-08 | 2.6409e-10 | 1.2373e-08 | 1.0399e-08 | 5.6574e-10 | 1.2626e-09 | 5.727e-10 | 3.5802e-11 | 134859.031
224882.656 | 8.3502e-09 | 1.0421e-08 | 2.648e-10 | 1.2537e-08 | 1.0475e-08 | 5.6038e-10 | 1.2626e-09 | 5.7059e-10 | 3.5463e-11 | 134871.187
224894.828 | 8.4347e-09 | 1.0492e-08 | 2.6301e-10 | 1.2518e-08 | 1.045e-08 | 5.6443e-10 | 1.2521e-09 | 5.6942e-10 | 3.6071e-11 | 134883.359
224907 | 8.4614e-09 | 1.046e-08 | 2.6488e-10 | 1.2528e-08 | 1.0397e-08 | 5.6129e-10 | 1.282e-09 | 5.7955e-10 | 3.6019e-11 | 134895.531
224919.156 | 8.3559e-09 | 1.0441e-08 | 2.6387e-10 | 1.2523e-08 | 1.048e-08 | 5.6634e-10 | 1.272e-09 | 5.671e-10 | 3.5457e-11 | 134907.687
224931.328 | 8.5085e-09 | 1.0441e-08 | 2.6604e-10 | 1.2246e-08 | 1.0485e-08 | 5.5819e-10 | 1.2675e-09 | 5.6586e-10 | 3.5816e-11 | 134919.859
224943.5 | 8.4253e-09 | 1.0335e-08 | 2.6364e-10 | 1.2402e-08 | 1.0376e-08 | 5.5619e-10 | 1.2557e-09 | 5.656e-10 | 3.5633e-11 | 134932.031
224955.656 | 8.2495e-09 | 1.0343e-08 | 2.6486e-10 | 1.2257e-08 | 1.0348e-08 | 5.5375e-10 | 1.2678e-09 | 5.7278e-10 | 3.5864e-11 | 134944.187
224967.828 | 8.4052e-09 | 1.0296e-08 | 2.6138e-10 | 1.2404e-08 | 1.0371e-08 | 5.5004e-10 | 1.259e-09 | 5.7088e-10 | 3.5156e-11 | 134956.359
224980 | 8.3612e-09 | 1.0165e-08 | 2.6275e-10 | 1.2385e-08 | 1.0344e-08 | 5.5243e-10 | 1.2574e-09 | 5.6985e-10 | 3.5893e-11 | 134968.531
224992.156 | 8.282e-09 | 1.0346e-08 | 2.6205e-10 | 1.247e-08 | 1.0285e-08 | 5.5483e-10 | 1.2688e-09 | 5.6388e-10 | 3.5582e-11 | 134980.687
225004.328 | 8.383e-09 | 1.0368e-08 | 2.6488e-10 | 1.2301e-08 | 1.0472e-08 | 5.5537e-10 | 1.2704e-09 | 5.6897e-10 | 3.5562e-11 | 134992.859
225016.5 | 8.2745e-09 | 1.0281e-08 | 2.6384e-10 | 1.2323e-08 | 1.0463e-08 | 5.5304e-10 | 1.2599e-09 | 5.6768e-10 | 3.5869e-11 | 135005.031
225028.672 | 8.2519e-09 | 1.0274e-08 | 2.6103e-10 | 1.2511e-08 | 1.0447e-08 | 5.5515e-10 | 1.2539e-09 | 5.65e-10 | 3.5344e-11 | 135017.203
225040.828 | 8.3378e-09 | 1.0231e-08 | 2.6052e-10 | 1.2331e-08 | 1.0317e-08 | 5.4985e-10 | 1.2497e-09 | 5.6636e-10 | 3.5469e-11 | 135029.359
225053 | 8.3817e-09 | 1.0471e-08 | 2.6338e-10 | 1.2283e-08 | 1.0413e-08 | 5.5645e-10 | 1.2566e-09 | 5.6283e-10 | 3.5464e-11 | 135041.531
225065.172 | 8.3574e-09 | 1.0352e-08 | 2.6491e-10 | 1.2338e-08 | 1.048e-08 | 5.525e-10 | 1.2658e-09 | 5.6765e-10 | 3.5386e-11 | 135053.703
225077.328 | 8.3269e-09 | 1.0412e-08 | 2.6185e-10 | 1.222e-08 | 1.0415e-08 | 5.5096e-10 | 1.2645e-09 | 5.7168e-10 | 3.6104e-11 | 135065.859
225089.5 | 8.3558e-09 | 1.0421e-08 | 2.6473e-10 | 1.2421e-08 | 1.0505e-08 | 5.511e-10 | 1.2654e-09 | 5.6645e-10 | 3.6132e-11 | 135078.031
225101.672 | 8.495e-09 | 1.0387e-08 | 2.6183e-10 | 1.2361e-08 | 1.0284e-08 | 5.5042e-10 | 1.2627e-09 | 5.6688e-10 | 3.5818e-11 | 135090.203
225113.828 | 8.4278e-09 | 1.0252e-08 | 2.6419e-10 | 1.2247e-08 | 1.0351e-08 | 5.5375e-10 | 1.2658e-09 | 5.6642e-10 | 3.6113e-11 | 135102.359
225126 | 8.3164e-09 | 1.0364e-08 | 2.6453e-10 | 1.2287e-08 | 1.0345e-08 | 5.4941e-10 | 1.2763e-09 | 5.7052e-10 | 3.5419e-11 | 135114.531
225138.172 | 8.3395e-09 | 1.0413e-08 | 2.6345e-10 | 1.2311e-08 | 1.0421e-08 | 5.5469e-10 | 1.252e-09 | 5.7064e-10 | 3.6204e-11 | 135126.703
225150.328 | 8.3395e-09 | 1.0387e-08 | 2.6284e-10 | 1.2425e-08 | 1.0485e-08 | 5.5481e-10 | 1.2767e-09 | 5.706e-10 | 3.5724e-11 | 135138.859
225162.5 | 8.431e-09 | 1.0295e-08 | 2.6837e-10 | 1.2397e-08 | 1.0506e-08 | 5.4875e-10 | 1.2619e-09 | 5.7414e-10 | 3.5691e-11 | 135151.031
225174.672 | 8.4515e-09 | 1.022e-08 | 2.6329e-10 | 1.2489e-08 | 1.0435e-08 | 5.4961e-10 | 1.2594e-09 | 5.7144e-10 | 3.5845e-11 | 135163.203
225186.844 | 8.391e-09 | 1.0311e-08 | 2.6421e-10 | 1.2422e-08 | 1.0455e-08 | 5.4692e-10 | 1.269e-09 | 5.7081e-10 | 3.6043e-11 | 135175.375
225199 | 8.2784e-09 | 1.041e-08 | 2.6489e-10 | 1.2395e-08 | 1.0546e-08 | 5.4865e-10 | 1.2718e-09 | 5.6826e-10 | 3.596e-11 | 135187.531
225211.172 | 8.3888e-09 | 1.0387e-08 | 2.6399e-10 | 1.2399e-08 | 1.0383e-08 | 5.4082e-10 | 1.2653e-09 | 5.759e-10 | 3.595e-11 | 135199.703
225223.344 | 8.2785e-09 | 1.026e-08 | 2.6405e-10 | 1.2611e-08 | 1.0492e-08 | 5.5083e-10 | 1.2649e-09 | 5.7114e-10 | 3.5737e-11 | 135211.875
225235.5 | 8.4164e-09 | 1.0385e-08 | 2.6496e-10 | 1.2371e-08 | 1.0518e-08 | 5.5378e-10 | 1.2552e-09 | 5.6913e-10 | 3.5858e-11 | 135224.031
225247.672 | 8.4001e-09 | 1.0341e-08 | 2.6283e-10 | 1.2462e-08 | 1.0362e-08 | 5.4698e-10 | 1.2533e-09 | 5.7241e-10 | 3.5595e-11 | 135236.203
225259.844 | 8.3609e-09 | 1.0348e-08 | 2.6295e-10 | 1.2379e-08 | 1.0434e-08 | 5.4666e-10 | 1.2603e-09 | 5.6784e-10 | 3.5235e-11 | 135248.375
225272 | 8.2968e-09 | 1.0333e-08 | 2.6558e-10 | 1.2371e-08 | 1.0373e-08 | 5.4701e-10 | 1.2699e-09 | 5.7019e-10 | 3.5353e-11 | 135260.531
225284.172 | 8.364e-09 | 1.0279e-08 | 2.6227e-10 | 1.2367e-08 | 1.0412e-08 | 5.491e-10 | 1.2547e-09 | 5.7148e-10 | 3.5348e-11 | 135272.703
225296.344 | 8.3202e-09 | 1.0224e-08 | 2.6019e-10 | 1.2357e-08 | 1.0418e-08 | 5.4461e-10 | 1.2658e-09 | 5.7473e-10 | 3.5041e-11 | 135284.875
225308.5 | 8.2714e-09 | 1.031e-08 | 2.5912e-10 | 1.238e-08 | 1.0417e-08 | 5.4199e-10 | 1.2594e-09 | 5.7066e-10 | 3.5342e-11 | 135297.031
225320.672 | 8.3825e-09 | 1.0279e-08 | 2.5664e-10 | 1.2473e-08 | 1.0358e-08 | 5.4214e-10 | 1.2593e-09 | 5.6387e-10 | 3.5955e-11 | 135309.203
225332.844 | 8.3995e-09 | 1.02e-08 | 2.5856e-10 | 1.2395e-08 | 1.0397e-08 | 5.4072e-10 | 1.2499e-09 | 5.6743e-10 | 3.5354e-11 | 135321.375
225345 | 8.3133e-09 | 1.0451e-08 | 2.5678e-10 | 1.2216e-08 | 1.0398e-08 | 5.3962e-10 | 1.2598e-09 | 5.6135e-10 | 3.4772e-11 | 135333.531
225357.172 | 8.2651e-09 | 1.0329e-08 | 2.6075e-10 | 1.2297e-08 | 1.0454e-08 | 5.3956e-10 | 1.2446e-09 | 5.6711e-10 | 3.5358e-11 | 135345.703
225369.344 | 8.3425e-09 | 1.0283e-08 | 2.6192e-10 | 1.2303e-08 | 1.0426e-08 | 5.3979e-10 | 1.2642e-09 | 5.6482e-10 | 3.5506e-11 | 135357.875
225381.516 | 8.3459e-09 | 1.0188e-08 | 2.586e-10 | 1.227e-08 | 1.0252e-08 | 5.424e-10 | 1.261e-09 | 5.6843e-10 | 3.5758e-11 | 135370.047
225393.672 | 8.4027e-09 | 1.0247e-08 | 2.6114e-10 | 1.2388e-08 | 1.0305e-08 | 5.4151e-10 | 1.2497e-09 | 5.6571e-10 | 3.5497e-11 | 135382.203
225405.844 | 8.352e-09 | 1.0401e-08 | 2.5917e-10 | 1.227e-08 | 1.0427e-08 | 5.4067e-10 | 1.2695e-09 | 5.634e-10 | 3.5261e-11 | 135394.375
225418.016 | 8.4217e-09 | 1.0313e-08 | 2.6143e-10 | 1.2265e-08 | 1.0416e-08 | 5.4664e-10 | 1.2527e-09 | 5.6241e-10 | 3.5216e-11 | 135406.547
225430.172 | 8.3705e-09 | 1.0331e-08 | 2.6187e-10 | 1.2369e-08 | 1.029e-08 | 5.4288e-10 | 1.2659e-09 | 5.6552e-10 | 3.5699e-11 | 135418.703
225442.344 | 8.2102e-09 | 1.0219e-08 | 2.6129e-10 | 1.2434e-08 | 1.0354e-08 | 5.4236e-10 | 1.2622e-09 | 5.7441e-10 | 3.5404e-11 | 135430.875
225454.516 | 8.326e-09 | 1.0251e-08 | 2.6072e-10 | 1.2345e-08 | 1.026e-08 | 5.4238e-10 | 1.2627e-09 | 5.7007e-10 | 3.5475e-11 | 135443.047
225466.672 | 8.3197e-09 | 1.0304e-08 | 2.6314e-10 | 1.2314e-08 | 1.0466e-08 | 5.3711e-10 | 1.2537e-09 | 5.7036e-10 | 3.5367e-11 | 135455.203
225478.844 | 8.315e-09 | 1.0301e-08 | 2.6191e-10 | 1.2404e-08 | 1.0281e-08 | 5.4487e-10 | 1.2639e-09 | 5.6707e-10 | 3.548e-11 | 135467.375
225491.016 | 8.3823e-09 | 1.0281e-08 | 2.6312e-10 | 1.2255e-08 | 1.0317e-08 | 5.4312e-10 | 1.268e-09 | 5.7431e-10 | 3.5641e-11 | 135479.547
225503.172 | 8.3182e-09 | 1.0304e-08 | 2.6201e-10 | 1.244e-08 | 1.0321e-08 | 5.3749e-10 | 1.2516e-09 | 5.7516e-10 | 3.5239e-11 | 135491.703
225515.344 | 8.249e-09 | 1.0234e-08 | 2.5941e-10 | 1.2356e-08 | 1.044e-08 | 5.416e-10 | 1.2715e-09 | 5.6983e-10 | 3.5396e-11 | 135503.875
225527.516 | 8.2658e-09 | 1.0302e-08 | 2.6398e-10 | 1.2483e-08 | 1.0378e-08 | 5.4203e-10 | 1.2629e-09 | 5.6781e-10 | 3.5276e-11 | 135516.047
225539.672 | 8.3765e-09 | 1.0301e-08 | 2.6146e-10 | 1.2496e-08 | 1.0419e-08 | 5.3745e-10 | 1.2755e-09 | 5.6839e-10 | 3.5191e-11 | 135528.203
225551.844 | 8.35e-09 | 1.0344e-08 | 2.606e-10 | 1.2333e-08 | 1.0269e-08 | 5.3933e-10 | 1.276e-09 | 5.6418e-10 | 3.5107e-11 | 135540.375
225564.016 | 8.3878e-09 | 1.0246e-08 | 2.5941e-10 | 1.2349e-08 | 1.0314e-08 | 5.331e-10 | 1.2454e-09 | 5.5932e-10 | 3.4584e-11 | 135552.547
225576.188 | 8.2869e-09 | 1.0193e-08 | 2.6077e-10 | 1.2297e-08 | 1.0355e-08 | 5.4207e-10 | 1.265e-09 | 5.618e-10 | 3.5306e-11 | 135564.719
225588.344 | 8.3622e-09 | 1.0278e-08 | 2.6213e-10 | 1.2326e-08 | 1.0429e-08 | 5.4003e-10 | 1.2637e-09 | 5.6763e-10 | 3.5541e-11 | 135576.875
225600.516 | 8.2724e-09 | 1.0244e-08 | 2.6038e-10 | 1.2381e-08 | 1.0429e-08 | 5.4374e-10 | 1.2764e-09 | 5.6524e-10 | 3.572e-11 | 135589.047
225612.688 | 8.2818e-09 | 1.0366e-08 | 2.6442e-10 | 1.244e-08 | 1.0494e-08 | 5.4229e-10 | 1.2672e-09 | 5.7213e-10 | 3.5191e-11 | 135601.219
225624.844 | 8.2523e-09 | 1.0284e-08 | 2.6247e-10 | 1.2411e-08 | 1.046e-08 | 5.4026e-10 | 1.2574e-09 | 5.6826e-10 | 3.5259e-11 | 135613.375
225637.016 | 8.3054e-09 | 1.0421e-08 | 2.6062e-10 | 1.2481e-08 | 1.0306e-08 | 5.393e-10 | 1.2795e-09 | 5.7685e-10 | 3.5905e-11 | 135625.547
225649.188 | 8.4181e-09 | 1.0225e-08 | 2.6246e-10 | 1.244e-08 | 1.0412e-08 | 5.4406e-10 | 1.2803e-09 | 5.6928e-10 | 3.5846e-11 | 135637.719
225661.344 | 8.4181e-09 | 1.0323e-08 | 2.5991e-10 | 1.2529e-08 | 1.0436e-08 | 5.4142e-10 | 1.2649e-09 | 5.6735e-10 | 3.4973e-11 | 135649.875
225673.516 | 8.3146e-09 | 1.0307e-08 | 2.6218e-10 | 1.2273e-08 | 1.0444e-08 | 5.3901e-10 | 1.249e-09 | 5.7322e-10 | 3.557e-11 | 135662.047
225685.688 | 8.1841e-09 | 1.026e-08 | 2.6341e-10 | 1.2389e-08 | 1.0406e-08 | 5.3967e-10 | 1.2673e-09 | 5.6987e-10 | 3.5198e-11 | 135674.219
225697.844 | 8.346e-09 | 1.0297e-08 | 2.6424e-10 | 1.2359e-08 | 1.0377e-08 | 5.3357e-10 | 1.2686e-09 | 5.6422e-10 | 3.5826e-11 | 135686.375
225710.016 | 8.4262e-09 | 1.0256e-08 | 2.642e-10 | 1.2373e-08 | 1.0424e-08 | 5.4029e-10 | 1.2614e-09 | 5.7609e-10 | 3.5458e-11 | 135698.547
225722.188 | 8.3647e-09 | 1.0232e-08 | 2.6044e-10 | 1.239e-08 | 1.0391e-08 | 5.3795e-10 | 1.2603e-09 | 5.7539e-10 | 3.5399e-11 | 135710.719
225734.344 | 8.3964e-09 | 1.0407e-08 | 2.6342e-10 | 1.2527e-08 | 1.0413e-08 | 5.3728e-10 | 1.2771e-09 | 5.7347e-10 | 3.5545e-11 | 135722.875
225746.516 | 8.3043e-09 | 1.0218e-08 | 2.6467e-10 | 1.2503e-08 | 1.0409e-08 | 5.3655e-10 | 1.2784e-09 | 5.756e-10 | 3.5398e-11 | 135735.047
225758.688 | 8.3474e-09 | 1.0402e-08 | 2.6557e-10 | 1.2419e-08 | 1.0321e-08 | 5.3883e-10 | 1.2702e-09 | 5.765e-10 | 3.5479e-11 | 135747.219
225770.859 | 8.4336e-09 | 1.0244e-08 | 2.6392e-10 | 1.2471e-08 | 1.0369e-08 | 5.3982e-10 | 1.2716e-09 | 5.647e-10 | 3.5234e-11 | 135759.39
225783.016 | 8.3197e-09 | 1.0319e-08 | 2.6226e-10 | 1.2321e-08 | 1.04e-08 | 5.3694e-10 | 1.2614e-09 | 5.7288e-10 | 3.5021e-11 | 135771.547
225795.188 | 8.4373e-09 | 1.0227e-08 | 2.6324e-10 | 1.2419e-08 | 1.0357e-08 | 5.3821e-10 | 1.2535e-09 | 5.6812e-10 | 3.5396e-11 | 135783.719
225807.359 | 8.2506e-09 | 1.0152e-08 | 2.6297e-10 | 1.2385e-08 | 1.0406e-08 | 5.4659e-10 | 1.2793e-09 | 5.6815e-10 | 3.4968e-11 | 135795.89
225819.516 | 8.2481e-09 | 1.025e-08 | 2.6141e-10 | 1.2372e-08 | 1.0342e-08 | 5.4101e-10 | 1.2643e-09 | 5.6468e-10 | 3.5502e-11 | 135808.047
225831.688 | 8.3987e-09 | 1.0221e-08 | 2.6187e-10 | 1.2352e-08 | 1.0328e-08 | 5.4835e-10 | 1.2649e-09 | 5.724e-10 | 3.582e-11 | 135820.219
225843.859 | 8.2701e-09 | 1.0216e-08 | 2.6312e-10 | 1.2457e-08 | 1.0304e-08 | 5.3687e-10 | 1.2663e-09 | 5.688e-10 | 3.5087e-11 | 135832.39
225856.016 | 8.325e-09 | 1.0247e-08 | 2.6127e-10 | 1.224e-08 | 1.0188e-08 | 5.3553e-10 | 1.2638e-09 | 5.659e-10 | 3.5341e-11 | 135844.547
225868.188 | 8.2987e-09 | 1.0265e-08 | 2.5992e-10 | 1.2135e-08 | 1.0236e-08 | 5.3459e-10 | 1.2666e-09 | 5.6455e-10 | 3.4908e-11 | 135856.719
225880.359 | 8.2689e-09 | 1.008e-08 | 2.5595e-10 | 1.2075e-08 | 1.024e-08 | 5.3456e-10 | 1.2467e-09 | 5.636e-10 | 3.4732e-11 | 135868.89
225892.516 | 8.2172e-09 | 1.0106e-08 | 2.5634e-10 | 1.2201e-08 | 1.022e-08 | 5.3233e-10 | 1.2611e-09 | 5.7194e-10 | 3.4803e-11 | 135881.047
225904.688 | 8.2949e-09 | 1.0122e-08 | 2.5942e-10 | 1.2406e-08 | 1.0231e-08 | 5.3431e-10 | 1.249e-09 | 5.6763e-10 | 3.527e-11 | 135893.219
225916.859 | 8.1916e-09 | 1.0185e-08 | 2.6019e-10 | 1.2336e-08 | 1.0228e-08 | 5.3016e-10 | 1.2541e-09 | 5.6329e-10 | 3.4527e-11 | 135905.39
225929.016 | 8.2098e-09 | 1.0057e-08 | 2.6255e-10 | 1.2178e-08 | 1.032e-08 | 5.3381e-10 | 1.2526e-09 | 5.6328e-10 | 3.4727e-11 | 135917.547
225941.188 | 8.3185e-09 | 1.0099e-08 | 2.5807e-10 | 1.2251e-08 | 1.0233e-08 | 5.3203e-10 | 1.2644e-09 | 5.6303e-10 | 3.5181e-11 | 135929.719
225953.359 | 8.2549e-09 | 1.0162e-08 | 2.5823e-10 | 1.2252e-08 | 1.0271e-08 | 5.3358e-10 | 1.2497e-09 | 5.6481e-10 | 3.5025e-11 | 135941.89
225965.531 | 8.2349e-09 | 1.0064e-08 | 2.5956e-10 | 1.2242e-08 | 1.0257e-08 | 5.3366e-10 | 1.2504e-09 | 5.6875e-10 | 3.4437e-11 | 135954.062
225977.688 | 8.3578e-09 | 1.01e-08 | 2.5634e-10 | 1.2252e-08 | 1.0274e-08 | 5.364e-10 | 1.2626e-09 | 5.7026e-10 | 3.5014e-11 | 135966.219
225989.859 | 8.3294e-09 | 1.0059e-08 | 2.5694e-10 | 1.2294e-08 | 1.0228e-08 | 5.3663e-10 | 1.2522e-09 | 5.61e-10 | 3.5003e-11 | 135978.39
226002.031 | 8.2678e-09 | 1.0279e-08 | 2.5763e-10 | 1.2245e-08 | 1.0104e-08 | 5.3529e-10 | 1.2509e-09 | 5.6412e-10 | 3.4978e-11 | 135990.562
226014.188 | 8.2239e-09 | 1.0017e-08 | 2.583e-10 | 1.2292e-08 | 1.0297e-08 | 5.3665e-10 | 1.2454e-09 | 5.6035e-10 | 3.5081e-11 | 136002.719
226026.359 | 8.2412e-09 | 1.0131e-08 | 2.6003e-10 | 1.221e-08 | 1.0205e-08 | 5.3317e-10 | 1.2646e-09 | 5.6773e-10 | 3.4781e-11 | 136014.89
226038.531 | 8.1651e-09 | 1.0141e-08 | 2.6027e-10 | 1.2325e-08 | 1.0329e-08 | 5.2952e-10 | 1.2741e-09 | 5.6756e-10 | 3.4974e-11 | 136027.062
226050.688 | 8.2988e-09 | 1.0238e-08 | 2.5974e-10 | 1.2383e-08 | 1.0305e-08 | 5.3675e-10 | 1.2544e-09 | 5.6674e-10 | 3.4745e-11 | 136039.219
226062.859 | 8.2288e-09 | 1.0144e-08 | 2.6061e-10 | 1.2354e-08 | 1.0223e-08 | 5.3554e-10 | 1.2485e-09 | 5.6823e-10 | 3.4822e-11 | 136051.39
226075.031 | 8.2739e-09 | 1.0238e-08 | 2.5797e-10 | 1.2288e-08 | 1.0307e-08 | 5.3751e-10 | 1.2662e-09 | 5.6998e-10 | 3.4998e-11 | 136063.562
226087.188 | 8.2463e-09 | 1.0265e-08 | 2.5672e-10 | 1.2288e-08 | 1.0329e-08 | 5.3401e-10 | 1.2657e-09 | 5.6831e-10 | 3.477e-11 | 136075.719
226099.359 | 8.2321e-09 | 1.0118e-08 | 2.5872e-10 | 1.2301e-08 | 1.0235e-08 | 5.3444e-10 | 1.2427e-09 | 5.6104e-10 | 3.4788e-11 | 136087.89
226111.531 | 8.231e-09 | 1.012e-08 | 2.5949e-10 | 1.2126e-08 | 1.0222e-08 | 5.318e-10 | 1.2499e-09 | 5.6541e-10 | 3.4807e-11 | 136100.062
226123.688 | 8.2564e-09 | 1.015e-08 | 2.5618e-10 | 1.2248e-08 | 1.021e-08 | 5.25e-10 | 1.245e-09 | 5.646e-10 | 3.4743e-11 | 136112.219
226135.859 | 8.2061e-09 | 1.0039e-08 | 2.5842e-10 | 1.2225e-08 | 1.0282e-08 | 5.2976e-10 | 1.2429e-09 | 5.587e-10 | 3.4912e-11 | 136124.39
226148.031 | 8.2326e-09 | 1.0097e-08 | 2.6022e-10 | 1.2297e-08 | 1.0154e-08 | 5.3293e-10 | 1.2467e-09 | 5.6462e-10 | 3.4605e-11 | 136136.562
226160.203 | 8.1976e-09 | 1.0001e-08 | 2.5985e-10 | 1.2343e-08 | 1.0289e-08 | 5.3176e-10 | 1.2715e-09 | 5.658e-10 | 3.4239e-11 | 136148.734
226172.359 | 8.3976e-09 | 1.017e-08 | 2.5639e-10 | 1.2172e-08 | 1.027e-08 | 5.3356e-10 | 1.2509e-09 | 5.6657e-10 | 3.5178e-11 | 136160.89
226184.531 | 8.2305e-09 | 9.9143e-09 | 2.6159e-10 | 1.2264e-08 | 1.0134e-08 | 5.2831e-10 | 1.2572e-09 | 5.5816e-10 | 3.4827e-11 | 136173.062
226196.703 | 8.3562e-09 | 1.0131e-08 | 2.5786e-10 | 1.2263e-08 | 1.0248e-08 | 5.306e-10 | 1.2463e-09 | 5.6034e-10 | 3.481e-11 | 136185.234
226208.859 | 8.2653e-09 | 1.0007e-08 | 2.5927e-10 | 1.2363e-08 | 1.0259e-08 | 5.3624e-10 | 1.2587e-09 | 5.6499e-10 | 3.4554e-11 | 136197.39
226221.031 | 8.3521e-09 | 1.0094e-08 | 2.5781e-10 | 1.2231e-08 | 1.0109e-08 | 5.3234e-10 | 1.2564e-09 | 5.6234e-10 | 3.4734e-11 | 136209.562
226233.203 | 8.2339e-09 | 1.0178e-08 | 2.5853e-10 | 1.2306e-08 | 1.0267e-08 | 5.3547e-10 | 1.2453e-09 | 5.6902e-10 | 3.5538e-11 | 136221.734
226245.359 | 8.3227e-09 | 1.0158e-08 | 2.598e-10 | 1.2334e-08 | 1.017e-08 | 5.3073e-10 | 1.2501e-09 | 5.6198e-10 | 3.5329e-11 | 136233.89
226257.531 | 8.311e-09 | 1.0104e-08 | 2.6327e-10 | 1.2291e-08 | 1.0226e-08 | 5.3378e-10 | 1.2521e-09 | 5.666e-10 | 3.4721e-11 | 136246.062
226269.703 | 8.2844e-09 | 1.0029e-08 | 2.6077e-10 | 1.2215e-08 | 1.026e-08 | 5.3231e-10 | 1.2687e-09 | 5.6878e-10 | 3.4635e-11 | 136258.234
226281.859 | 8.1477e-09 | 1.0091e-08 | 2.6278e-10 | 1.242e-08 | 1.0298e-08 | 5.3426e-10 | 1.2587e-09 | 5.7061e-10 | 3.4659e-11 | 136270.39
226294.031 | 8.2464e-09 | 1.0078e-08 | 2.6002e-10 | 1.229e-08 | 1.0143e-08 | 5.32e-10 | 1.2568e-09 | 5.6987e-10 | 3.4577e-11 | 136282.562
226306.203 | 8.194e-09 | 1.0065e-08 | 2.5964e-10 | 1.2257e-08 | 1.0262e-08 | 5.2493e-10 | 1.2491e-09 | 5.6684e-10 | 3.4938e-11 | 136294.734
226318.359 | 8.3757e-09 | 9.9151e-09 | 2.6123e-10 | 1.2337e-08 | 1.0251e-08 | 5.3061e-10 | 1.2633e-09 | 5.6073e-10 | 3.5033e-11 | 136306.89
226330.531 | 8.3033e-09 | 1.0235e-08 | 2.6002e-10 | 1.2342e-08 | 1.0206e-08 | 5.3087e-10 | 1.2497e-09 | 5.6444e-10 | 3.5099e-11 | 136319.062
226342.703 | 8.3032e-09 | 1.0066e-08 | 2.574e-10 | 1.2294e-08 | 1.0192e-08 | 5.3199e-10 | 1.2556e-09 | 5.67e-10 | 3.484e-11 | 136331.234
226354.875 | 8.136e-09 | 1.0218e-08 | 2.5858e-10 | 1.2249e-08 | 1.0135e-08 | 5.346e-10 | 1.259e-09 | 5.6064e-10 | 3.4626e-11 | 136343.406
226367.031 | 8.255e-09 | 1.015e-08 | 2.6065e-10 | 1.2317e-08 | 1.0191e-08 | 5.3405e-10 | 1.2749e-09 | 5.6695e-10 | 3.48e-11 | 136355.562
226379.203 | 8.2026e-09 | 1.0056e-08 | 2.6101e-10 | 1.2405e-08 | 1.0275e-08 | 5.3113e-10 | 1.2554e-09 | 5.6959e-10 | 3.5018e-11 | 136367.734
226391.375 | 8.2558e-09 | 1.002e-08 | 2.5928e-10 | 1.2394e-08 | 1.0235e-08 | 5.3527e-10 | 1.2598e-09 | 5.6919e-10 | 3.4261e-11 | 136379.906
226403.531 | 8.1858e-09 | 1.0186e-08 | 2.6287e-10 | 1.2505e-08 | 1.0267e-08 | 5.3456e-10 | 1.2683e-09 | 5.6434e-10 | 3.4959e-11 | 136392.062
226415.703 | 8.2465e-09 | 9.9432e-09 | 2.6222e-10 | 1.2336e-08 | 1.0275e-08 | 5.3423e-10 | 1.2611e-09 | 5.669e-10 | 3.4781e-11 | 136404.234
226427.875 | 8.2434e-09 | 1.0138e-08 | 2.6238e-10 | 1.2193e-08 | 1.0245e-08 | 5.2972e-10 | 1.2706e-09 | 5.7075e-10 | 3.4782e-11 | 136416.406
226440.031 | 8.2036e-09 | 1.003e-08 | 2.5767e-10 | 1.2298e-08 | 1.0295e-08 | 5.3321e-10 | 1.256e-09 | 5.6752e-10 | 3.4984e-11 | 136428.562
226452.203 | 8.2818e-09 | 1.0175e-08 | 2.6138e-10 | 1.2303e-08 | 1.0374e-08 | 5.3422e-10 | 1.2569e-09 | 5.6841e-10 | 3.4922e-11 | 136440.734
226464.375 | 8.2542e-09 | 1.0222e-08 | 2.6153e-10 | 1.2269e-08 | 1.025e-08 | 5.2999e-10 | 1.2643e-09 | 5.6959e-10 | 3.4796e-11 | 136452.906
226476.531 | 8.3539e-09 | 1.0106e-08 | 2.5979e-10 | 1.2328e-08 | 1.0301e-08 | 5.3691e-10 | 1.2666e-09 | 5.729e-10 | 3.5519e-11 | 136465.062
226488.703 | 8.307e-09 | 1.0081e-08 | 2.6322e-10 | 1.2431e-08 | 1.0278e-08 | 5.3302e-10 | 1.2568e-09 | 5.6644e-10 | 3.5099e-11 | 136477.234
226500.875 | 8.1986e-09 | 1.013e-08 | 2.6004e-10 | 1.2564e-08 | 1.022e-08 | 5.329e-10 | 1.2597e-09 | 5.7358e-10 | 3.4556e-11 | 136489.406
226513.031 | 8.2308e-09 | 1.0252e-08 | 2.6449e-10 | 1.2466e-08 | 1.0376e-08 | 5.3234e-10 | 1.2684e-09 | 5.7331e-10 | 3.4886e-11 | 136501.562
226525.203 | 8.2368e-09 | 1.0184e-08 | 2.6174e-10 | 1.2277e-08 | 1.0253e-08 | 5.3379e-10 | 1.2606e-09 | 5.6347e-10 | 3.4656e-11 | 136513.734
226537.375 | 8.1469e-09 | 1.0027e-08 | 2.6141e-10 | 1.2544e-08 | 1.0219e-08 | 5.3617e-10 | 1.2491e-09 | 5.6855e-10 | 3.4816e-11 | 136525.906
226549.547 | 8.1975e-09 | 1.0183e-08 | 2.6103e-10 | 1.2349e-08 | 1.0451e-08 | 5.2898e-10 | 1.2594e-09 | 5.7153e-10 | 3.5135e-11 | 136538.078
226561.703 | 8.1551e-09 | 1.0152e-08 | 2.6224e-10 | 1.2381e-08 | 1.0375e-08 | 5.2965e-10 | 1.2705e-09 | 5.6722e-10 | 3.5019e-11 | 136550.234
226573.875 | 8.2156e-09 | 1.0204e-08 | 2.616e-10 | 1.2424e-08 | 1.0231e-08 | 5.3191e-10 | 1.2675e-09 | 5.6344e-10 | 3.4862e-11 | 136562.406
226586.047 | 8.2817e-09 | 1.0219e-08 | 2.6284e-10 | 1.2408e-08 | 1.0407e-08 | 5.3384e-10 | 1.2594e-09 | 5.619e-10 | 3.4977e-11 | 136574.578
226598.203 | 8.2588e-09 | 1.0177e-08 | 2.6321e-10 | 1.2405e-08 | 1.0356e-08 | 5.3127e-10 | 1.2603e-09 | 5.6835e-10 | 3.4935e-11 | 136586.734
226610.375 | 8.157e-09 | 1.0228e-08 | 2.6316e-10 | 1.2419e-08 | 1.0401e-08 | 5.3498e-10 | 1.2455e-09 | 5.7274e-10 | 3.4674e-11 | 136598.906
226622.547 | 8.2598e-09 | 1.0077e-08 | 2.6164e-10 | 1.234e-08 | 1.0138e-08 | 5.2788e-10 | 1.2468e-09 | 5.5733e-10 | 3.4822e-11 | 136611.078
226634.703 | 8.1972e-09 | 1.009e-08 | 2.5662e-10 | 1.2269e-08 | 1.0334e-08 | 5.2659e-10 | 1.257e-09 | 5.6286e-10 | 3.4891e-11 | 136623.234
226646.875 | 8.1965e-09 | 9.983e-09 | 2.5937e-10 | 1.2325e-08 | 1.0233e-08 | 5.2929e-10 | 1.2519e-09 | 5.6435e-10 | 3.4835e-11 | 136635.406
226659.047 | 8.189e-09 | 1.012e-08 | 2.5975e-10 | 1.2281e-08 | 1.0171e-08 | 5.2381e-10 | 1.2562e-09 | 5.5976e-10 | 3.4559e-11 | 136647.578
226671.203 | 8.1488e-09 | 1.0076e-08 | 2.5708e-10 | 1.2161e-08 | 1.0259e-08 | 5.2756e-10 | 1.2513e-09 | 5.6877e-10 | 3.4678e-11 | 136659.734
226683.375 | 8.1256e-09 | 9.9485e-09 | 2.553e-10 | 1.2045e-08 | 1.0006e-08 | 5.2664e-10 | 1.2484e-09 | 5.6489e-10 | 3.4288e-11 | 136671.906
226695.547 | 8.1374e-09 | 9.9478e-09 | 2.5726e-10 | 1.23e-08 | 1.0213e-08 | 5.2596e-10 | 1.246e-09 | 5.6378e-10 | 3.4648e-11 | 136684.078
226707.719 | 8.1675e-09 | 1.0093e-08 | 2.5882e-10 | 1.2241e-08 | 1.0143e-08 | 5.299e-10 | 1.241e-09 | 5.6969e-10 | 3.4775e-11 | 136696.25
226719.875 | 8.2117e-09 | 9.9889e-09 | 2.614e-10 | 1.2254e-08 | 1.0125e-08 | 5.23e-10 | 1.2423e-09 | 5.6544e-10 | 3.4396e-11 | 136708.406
226732.047 | 8.2402e-09 | 1.0029e-08 | 2.6117e-10 | 1.2236e-08 | 1.0154e-08 | 5.2812e-10 | 1.2456e-09 | 5.6881e-10 | 3.4519e-11 | 136720.578
226744.219 | 8.119e-09 | 1.0025e-08 | 2.5763e-10 | 1.2247e-08 | 1.0181e-08 | 5.3531e-10 | 1.2613e-09 | 5.6664e-10 | 3.471e-11 | 136732.75
226756.375 | 8.1652e-09 | 9.9658e-09 | 2.6076e-10 | 1.2277e-08 | 1.0055e-08 | 5.3287e-10 | 1.2484e-09 | 5.6525e-10 | 3.4823e-11 | 136744.906
226768.547 | 8.2554e-09 | 1.0139e-08 | 2.5828e-10 | 1.2128e-08 | 1.0273e-08 | 5.2804e-10 | 1.2452e-09 | 5.7001e-10 | 3.4777e-11 | 136757.078
226780.719 | 8.2241e-09 | 9.9582e-09 | 2.5883e-10 | 1.2206e-08 | 1.0225e-08 | 5.3055e-10 | 1.2533e-09 | 5.6658e-10 | 3.5076e-11 | 136769.25
226792.875 | 8.1697e-09 | 1.0016e-08 | 2.6132e-10 | 1.2417e-08 | 1.03e-08 | 5.2935e-10 | 1.2538e-09 | 5.6207e-10 | 3.4571e-11 | 136781.406
226805.047 | 8.2277e-09 | 1.001e-08 | 2.5913e-10 | 1.2139e-08 | 1.0279e-08 | 5.2763e-10 | 1.2547e-09 | 5.6482e-10 | 3.4464e-11 | 136793.578
226817.219 | 8.2131e-09 | 1.0046e-08 | 2.5999e-10 | 1.2202e-08 | 1.0222e-08 | 5.288e-10 | 1.2632e-09 | 5.674e-10 | 3.4742e-11 | 136805.75
226829.375 | 8.2644e-09 | 1.0077e-08 | 2.5917e-10 | 1.2232e-08 | 1.0171e-08 | 5.3103e-10 | 1.2493e-09 | 5.6601e-10 | 3.4665e-11 | 136817.906
226841.547 | 8.1959e-09 | 1.0067e-08 | 2.6153e-10 | 1.2289e-08 | 1.0192e-08 | 5.3139e-10 | 1.249e-09 | 5.6012e-10 | 3.446e-11 | 136830.078
226853.719 | 8.1861e-09 | 1.0031e-08 | 2.5763e-10 | 1.22e-08 | 1.0165e-08 | 5.3047e-10 | 1.2446e-09 | 5.6422e-10 | 3.502e-11 | 136842.25
226865.875 | 8.1649e-09 | 9.9264e-09 | 2.5948e-10 | 1.2246e-08 | 1.0144e-08 | 5.3004e-10 | 1.2546e-09 | 5.6246e-10 | 3.4661e-11 | 136854.406
226878.047 | 8.2227e-09 | 1.013e-08 | 2.6141e-10 | 1.2307e-08 | 1.0216e-08 | 5.2395e-10 | 1.2405e-09 | 5.6259e-10 | 3.4681e-11 | 136866.578
226890.219 | 8.1555e-09 | 1.0091e-08 | 2.6156e-10 | 1.2299e-08 | 1.0226e-08 | 5.3517e-10 | 1.2584e-09 | 5.6242e-10 | 3.4408e-11 | 136878.75
226902.391 | 8.1986e-09 | 1.0076e-08 | 2.5971e-10 | 1.2371e-08 | 1.0164e-08 | 5.296e-10 | 1.2464e-09 | 5.6247e-10 | 3.4736e-11 | 136890.922
226914.547 | 8.1911e-09 | 1.0145e-08 | 2.6012e-10 | 1.2249e-08 | 1.0302e-08 | 5.2987e-10 | 1.2501e-09 | 5.6416e-10 | 3.4969e-11 | 136903.078
226926.719 | 8.4306e-09 | 1.0125e-08 | 2.5812e-10 | 1.2264e-08 | 1.008e-08 | 5.2726e-10 | 1.2421e-09 | 5.6382e-10 | 3.4392e-11 | 136915.25
226938.891 | 8.1638e-09 | 1.01e-08 | 2.587e-10 | 1.2134e-08 | 1.0139e-08 | 5.2825e-10 | 1.2535e-09 | 5.6488e-10 | 3.4481e-11 | 136927.422
226951.047 | 8.2364e-09 | 1.0146e-08 | 2.5644e-10 | 1.2126e-08 | 1.0185e-08 | 5.3023e-10 | 1.2437e-09 | 5.6723e-10 | 3.4647e-11 | 136939.578
226963.219 | 8.1646e-09 | 1.0101e-08 | 2.571e-10 | 1.2213e-08 | 1.0145e-08 | 5.2596e-10 | 1.2529e-09 | 5.6918e-10 | 3.4749e-11 | 136951.75
226975.391 | 8.2048e-09 | 1.0167e-08 | 2.5825e-10 | 1.226e-08 | 1.0166e-08 | 5.2507e-10 | 1.2463e-09 | 5.6442e-10 | 3.477e-11 | 136963.922
226987.547 | 8.2797e-09 | 9.9762e-09 | 2.579e-10 | 1.2134e-08 | 1.0208e-08 | 5.2678e-10 | 1.248e-09 | 5.6663e-10 | 3.4457e-11 | 136976.078
226999.719 | 8.2278e-09 | 1.0046e-08 | 2.6264e-10 | 1.2262e-08 | 1.0175e-08 | 5.288e-10 | 1.2613e-09 | 5.6486e-10 | 3.4391e-11 | 136988.25
227011.891 | 8.1295e-09 | 1.0072e-08 | 2.5894e-10 | 1.224e-08 | 1.0208e-08 | 5.268e-10 | 1.2492e-09 | 5.6318e-10 | 3.4393e-11 | 137000.422
227024.047 | 8.2832e-09 | 1.0036e-08 | 2.5986e-10 | 1.2242e-08 | 1.0138e-08 | 5.214e-10 | 1.2518e-09 | 5.6381e-10 | 3.4329e-11 | 137012.578
227036.219 | 8.1124e-09 | 1.0052e-08 | 2.6317e-10 | 1.215e-08 | 1.0187e-08 | 5.265e-10 | 1.2451e-09 | 5.6824e-10 | 3.437e-11 | 137024.75
227048.391 | 8.2139e-09 | 1.0072e-08 | 2.6222e-10 | 1.2306e-08 | 1.021e-08 | 5.3203e-10 | 1.2489e-09 | 5.6783e-10 | 3.4786e-11 | 137036.922
227060.547 | 8.2263e-09 | 1.0087e-08 | 2.6053e-10 | 1.2252e-08 | 1.0276e-08 | 5.2325e-10 | 1.2642e-09 | 5.6052e-10 | 3.4452e-11 | 137049.078
227072.719 | 8.2234e-09 | 9.8899e-09 | 2.5863e-10 | 1.2162e-08 | 1.0203e-08 | 5.2665e-10 | 1.2568e-09 | 5.6947e-10 | 3.447e-11 | 137061.25
227084.891 | 8.156e-09 | 9.9231e-09 | 2.5592e-10 | 1.2245e-08 | 1.0251e-08 | 5.236e-10 | 1.2478e-09 | 5.6536e-10 | 3.4349e-11 | 137073.422
227097.063 | 8.1464e-09 | 1.01e-08 | 2.5878e-10 | 1.2374e-08 | 1.0292e-08 | 5.2652e-10 | 1.2514e-09 | 5.657e-10 | 3.4496e-11 | 137085.594
227109.219 | 8.1595e-09 | 9.9918e-09 | 2.5822e-10 | 1.2259e-08 | 1.0317e-08 | 5.2544e-10 | 1.2567e-09 | 5.7429e-10 | 3.4574e-11 | 137097.75
227121.391 | 8.1881e-09 | 1.0076e-08 | 2.5825e-10 | 1.237e-08 | 1.0249e-08 | 5.3201e-10 | 1.2543e-09 | 5.6623e-10 | 3.5017e-11 | 137109.922
227133.563 | 8.1783e-09 | 1.0137e-08 | 2.6047e-10 | 1.2267e-08 | 1.0183e-08 | 5.316e-10 | 1.2669e-09 | 5.6638e-10 | 3.5039e-11 | 137122.094
227145.719 | 8.2187e-09 | 1.0041e-08 | 2.6114e-10 | 1.2289e-08 | 1.02e-08 | 5.2865e-10 | 1.2492e-09 | 5.6766e-10 | 3.452e-11 | 137134.25
227157.891 | 8.2321e-09 | 1.0092e-08 | 2.5967e-10 | 1.2351e-08 | 1.0223e-08 | 5.2996e-10 | 1.2576e-09 | 5.6522e-10 | 3.4542e-11 | 137146.422
227170.063 | 8.2161e-09 | 1.0128e-08 | 2.5762e-10 | 1.2369e-08 | 1.0242e-08 | 5.2817e-10 | 1.2542e-09 | 5.6156e-10 | 3.4503e-11 | 137158.594
227182.219 | 8.2327e-09 | 1.0082e-08 | 2.6205e-10 | 1.2374e-08 | 1.0333e-08 | 5.2877e-10 | 1.2599e-09 | 5.6651e-10 | 3.4407e-11 | 137170.75
227194.391 | 8.2338e-09 | 1.0029e-08 | 2.5854e-10 | 1.2167e-08 | 1.0152e-08 | 5.2051e-10 | 1.2457e-09 | 5.6737e-10 | 3.4638e-11 | 137182.922
227206.563 | 8.1721e-09 | 1.0082e-08 | 2.5914e-10 | 1.2362e-08 | 1.0274e-08 | 5.2449e-10 | 1.2511e-09 | 5.6624e-10 | 3.4697e-11 | 137195.094
227218.719 | 8.2173e-09 | 1.0207e-08 | 2.6165e-10 | 1.2211e-08 | 1.0181e-08 | 5.3328e-10 | 1.237e-09 | 5.674e-10 | 3.4534e-11 | 137207.25
227230.891 | 8.2446e-09 | 1.0022e-08 | 2.6145e-10 | 1.2319e-08 | 1.0155e-08 | 5.2231e-10 | 1.2598e-09 | 5.6166e-10 | 3.5127e-11 | 137219.422
227243.063 | 8.1245e-09 | 1.0124e-08 | 2.5811e-10 | 1.2338e-08 | 1.0213e-08 | 5.2839e-10 | 1.2404e-09 | 5.6321e-10 | 3.4321e-11 | 137231.594
227255.219 | 8.2211e-09 | 9.9376e-09 | 2.5864e-10 | 1.2245e-08 | 1.0073e-08 | 5.2707e-10 | 1.2532e-09 | 5.6851e-10 | 3.4532e-11 | 137243.75
227267.391 | 8.2351e-09 | 1.0051e-08 | 2.5771e-10 | 1.2291e-08 | 1.0173e-08 | 5.2533e-10 | 1.2442e-09 | 5.6522e-10 | 3.4583e-11 | 137255.922
227279.563 | 8.1579e-09 | 1.0112e-08 | 2.5938e-10 | 1.2204e-08 | 1.0261e-08 | 5.2986e-10 | 1.2608e-09 | 5.7225e-10 | 3.4835e-11 | 137268.094
227291.734 | 8.4375e-09 | 1.0146e-08 | 2.5936e-10 | 1.2242e-08 | 1.022e-08 | 5.2806e-10 | 1.2563e-09 | 5.6376e-10 | 3.4635e-11 | 137280.265
227303.891 | 8.25e-09 | 1.0215e-08 | 2.5939e-10 | 1.2276e-08 | 1.0232e-08 | 5.259e-10 | 1.275e-09 | 5.6195e-10 | 3.4548e-11 | 137292.422
227316.063 | 8.3555e-09 | 1.0176e-08 | 2.5863e-10 | 1.2361e-08 | 1.0164e-08 | 5.2969e-10 | 1.2735e-09 | 5.6906e-10 | 3.498e-11 | 137304.594
227328.234 | 8.1244e-09 | 1.0167e-08 | 2.5708e-10 | 1.2342e-08 | 1.0252e-08 | 5.2393e-10 | 1.2534e-09 | 5.6801e-10 | 3.4677e-11 | 137316.765
227340.391 | 8.2111e-09 | 1.0274e-08 | 2.5988e-10 | 1.2286e-08 | 1.0337e-08 | 5.3509e-10 | 1.2702e-09 | 5.7481e-10 | 3.523e-11 | 137328.922
227352.563 | 8.2714e-09 | 1.0256e-08 | 2.5994e-10 | 1.2474e-08 | 1.027e-08 | 5.269e-10 | 1.2669e-09 | 5.7537e-10 | 3.4663e-11 | 137341.094
227364.734 | 8.2868e-09 | 1.0226e-08 | 2.6158e-10 | 1.2447e-08 | 1.0375e-08 | 5.289e-10 | 1.2749e-09 | 5.714e-10 | 3.4841e-11 | 137353.265
227376.891 | 8.2622e-09 | 1.0286e-08 | 2.635e-10 | 1.2417e-08 | 1.038e-08 | 5.261e-10 | 1.2675e-09 | 5.6629e-10 | 3.5262e-11 | 137365.422
227389.063 | 8.2503e-09 | 1.0141e-08 | 2.6122e-10 | 1.2305e-08 | 1.0373e-08 | 5.3046e-10 | 1.2611e-09 | 5.7093e-10 | 3.5011e-11 | 137377.594
227401.234 | 8.2322e-09 | 1.0157e-08 | 2.5797e-10 | 1.2371e-08 | 1.023e-08 | 5.327e-10 | 1.2726e-09 | 5.6623e-10 | 3.5185e-11 | 137389.765
227413.391 | 8.2593e-09 | 1.0193e-08 | 2.6198e-10 | 1.2374e-08 | 1.0437e-08 | 5.2871e-10 | 1.2714e-09 | 5.727e-10 | 3.4942e-11 | 137401.922
227425.563 | 8.3405e-09 | 1.0126e-08 | 2.6171e-10 | 1.2426e-08 | 1.0303e-08 | 5.3061e-10 | 1.2594e-09 | 5.7396e-10 | 3.4977e-11 | 137414.094
227437.734 | 8.3887e-09 | 1.0262e-08 | 2.6281e-10 | 1.2416e-08 | 1.0325e-08 | 5.2705e-10 | 1.26e-09 | 5.7516e-10 | 3.5439e-11 | 137426.265
227449.891 | 8.4331e-09 | 1.0229e-08 | 2.6063e-10 | 1.2288e-08 | 1.0299e-08 | 5.2775e-10 | 1.2656e-09 | 5.768e-10 | 3.5034e-11 | 137438.422
227462.063 | 8.1919e-09 | 1.0205e-08 | 2.6581e-10 | 1.2573e-08 | 1.0294e-08 | 5.2173e-10 | 1.2723e-09 | 5.6945e-10 | 3.509e-11 | 137450.594
227474.234 | 8.3046e-09 | 1.0214e-08 | 2.6278e-10 | 1.2381e-08 | 1.038e-08 | 5.3001e-10 | 1.2624e-09 | 5.744e-10 | 3.5388e-11 | 137462.765
227486.406 | 8.3056e-09 | 1.0361e-08 | 2.5975e-10 | 1.2342e-08 | 1.0398e-08 | 5.3063e-10 | 1.2783e-09 | 5.7147e-10 | 3.5191e-11 | 137474.937
227498.563 | 8.3299e-09 | 1.0221e-08 | 2.5899e-10 | 1.2331e-08 | 1.038e-08 | 5.3109e-10 | 1.2588e-09 | 5.7141e-10 | 3.517e-11 | 137487.094
227510.734 | 8.2394e-09 | 1.0283e-08 | 2.6272e-10 | 1.2396e-08 | 1.0252e-08 | 5.297e-10 | 1.2726e-09 | 5.6941e-10 | 3.4783e-11 | 137499.265
227522.906 | 8.3591e-09 | 1.0075e-08 | 2.6135e-10 | 1.2327e-08 | 1.0304e-08 | 5.2475e-10 | 1.2697e-09 | 5.6153e-10 | 3.4973e-11 | 137511.437
227535.063 | 8.326e-09 | 1.0067e-08 | 2.6171e-10 | 1.236e-08 | 1.0314e-08 | 5.2858e-10 | 1.2687e-09 | 5.625e-10 | 3.5025e-11 | 137523.594
227547.234 | 8.3707e-09 | 1.017e-08 | 2.584e-10 | 1.2355e-08 | 1.0185e-08 | 5.2362e-10 | 1.2556e-09 | 5.6653e-10 | 3.472e-11 | 137535.765
227559.406 | 8.1934e-09 | 1.0254e-08 | 2.6009e-10 | 1.2351e-08 | 1.0235e-08 | 5.2648e-10 | 1.2582e-09 | 5.6663e-10 | 3.4895e-11 | 137547.937
227571.563 | 8.25e-09 | 1.0098e-08 | 2.5845e-10 | 1.2233e-08 | 1.0286e-08 | 5.2595e-10 | 1.2577e-09 | 5.6672e-10 | 3.5159e-11 | 137560.094
227583.734 | 8.2772e-09 | 1.0133e-08 | 2.5948e-10 | 1.2441e-08 | 1.0167e-08 | 5.2744e-10 | 1.2502e-09 | 5.6577e-10 | 3.4872e-11 | 137572.265
227595.906 | 8.1654e-09 | 1.0026e-08 | 2.6082e-10 | 1.2415e-08 | 1.0288e-08 | 5.3229e-10 | 1.2662e-09 | 5.6919e-10 | 3.5144e-11 | 137584.437
227608.063 | 8.2959e-09 | 1.0037e-08 | 2.6288e-10 | 1.2365e-08 | 1.0264e-08 | 5.2882e-10 | 1.2789e-09 | 5.6884e-10 | 3.4861e-11 | 137596.594
227620.234 | 8.2799e-09 | 1.015e-08 | 2.5949e-10 | 1.249e-08 | 1.0258e-08 | 5.2508e-10 | 1.2559e-09 | 5.6684e-10 | 3.511e-11 | 137608.765
227632.406 | 8.2389e-09 | 1.0124e-08 | 2.6485e-10 | 1.2463e-08 | 1.0298e-08 | 5.23e-10 | 1.2672e-09 | 5.7161e-10 | 3.4972e-11 | 137620.937
227644.563 | 8.3052e-09 | 1.0134e-08 | 2.5965e-10 | 1.2331e-08 | 1.0338e-08 | 5.2355e-10 | 1.2636e-09 | 5.8068e-10 | 3.4679e-11 | 137633.094
227656.734 | 8.2854e-09 | 1.0191e-08 | 2.6261e-10 | 1.2408e-08 | 1.0325e-08 | 5.2697e-10 | 1.2596e-09 | 5.713e-10 | 3.4827e-11 | 137645.265
227668.906 | 8.2929e-09 | 1.0105e-08 | 2.5791e-10 | 1.2355e-08 | 1.0112e-08 | 5.2468e-10 | 1.254e-09 | 5.6885e-10 | 3.4761e-11 | 137657.437
227681.078 | 8.2294e-09 | 1.009e-08 | 2.6145e-10 | 1.2365e-08 | 1.0298e-08 | 5.2531e-10 | 1.2651e-09 | 5.6602e-10 | 3.4953e-11 | 137669.609
227693.234 | 8.2364e-09 | 1.0002e-08 | 2.6145e-10 | 1.245e-08 | 1.0311e-08 | 5.2614e-10 | 1.2525e-09 | 5.6366e-10 | 3.5294e-11 | 137681.765
227705.406 | 8.2639e-09 | 1.0184e-08 | 2.6246e-10 | 1.2395e-08 | 1.0441e-08 | 5.3108e-10 | 1.2615e-09 | 5.7229e-10 | 3.4739e-11 | 137693.937
227717.578 | 8.2522e-09 | 1.0267e-08 | 2.6136e-10 | 1.2429e-08 | 1.0359e-08 | 5.2765e-10 | 1.2736e-09 | 5.7185e-10 | 3.4809e-11 | 137706.109
227729.734 | 8.2164e-09 | 1.0148e-08 | 2.586e-10 | 1.2367e-08 | 1.038e-08 | 5.3699e-10 | 1.271e-09 | 5.7103e-10 | 3.4861e-11 | 137718.265
227741.906 | 8.2386e-09 | 1.0115e-08 | 2.6132e-10 | 1.2372e-08 | 1.024e-08 | 5.3156e-10 | 1.2796e-09 | 5.7689e-10 | 3.4711e-11 | 137730.437
227754.078 | 8.2375e-09 | 1.0178e-08 | 2.6243e-10 | 1.2578e-08 | 1.0357e-08 | 5.2564e-10 | 1.2609e-09 | 5.6646e-10 | 3.497e-11 | 137742.609
227766.234 | 8.2436e-09 | 1.0216e-08 | 2.6021e-10 | 1.2363e-08 | 1.0185e-08 | 5.275e-10 | 1.2619e-09 | 5.7568e-10 | 3.4408e-11 | 137754.765
227778.406 | 8.1289e-09 | 1.0132e-08 | 2.6304e-10 | 1.2463e-08 | 1.0306e-08 | 5.2931e-10 | 1.2559e-09 | 5.7827e-10 | 3.5521e-11 | 137766.937
227790.578 | 8.1637e-09 | 1.0189e-08 | 2.6192e-10 | 1.248e-08 | 1.0204e-08 | 5.2552e-10 | 1.2652e-09 | 5.6922e-10 | 3.5076e-11 | 137779.109
227802.734 | 8.2315e-09 | 1.0144e-08 | 2.6141e-10 | 1.2513e-08 | 1.0313e-08 | 5.3202e-10 | 1.2826e-09 | 5.717e-10 | 3.5015e-11 | 137791.265
227814.906 | 8.2206e-09 | 1.0166e-08 | 2.6107e-10 | 1.2465e-08 | 1.0229e-08 | 5.3067e-10 | 1.2594e-09 | 5.773e-10 | 3.5236e-11 | 137803.437
227827.078 | 8.1976e-09 | 1.0048e-08 | 2.6272e-10 | 1.2571e-08 | 1.0337e-08 | 5.2907e-10 | 1.2627e-09 | 5.6943e-10 | 3.5303e-11 | 137815.609
227839.234 | 8.3037e-09 | 1.0061e-08 | 2.6135e-10 | 1.2587e-08 | 1.0406e-08 | 5.3002e-10 | 1.2634e-09 | 5.6718e-10 | 3.486e-11 | 137827.765
227851.406 | 8.1384e-09 | 9.988e-09 | 2.5939e-10 | 1.246e-08 | 1.0266e-08 | 5.2925e-10 | 1.2623e-09 | 5.7095e-10 | 3.45e-11 | 137839.937
227863.578 | 8.1994e-09 | 1.012e-08 | 2.5977e-10 | 1.2563e-08 | 1.0243e-08 | 5.2594e-10 | 1.2602e-09 | 5.7213e-10 | 3.5042e-11 | 137852.109
227875.75 | 8.2023e-09 | 1.0038e-08 | 2.5938e-10 | 1.2464e-08 | 1.0278e-08 | 5.278e-10 | 1.258e-09 | 5.734e-10 | 3.5029e-11 | 137864.281
227887.906 | 8.2759e-09 | 1.0093e-08 | 2.6222e-10 | 1.2464e-08 | 1.0313e-08 | 5.2603e-10 | 1.2639e-09 | 5.7468e-10 | 3.5115e-11 | 137876.437
227900.078 | 8.2138e-09 | 1.0087e-08 | 2.5981e-10 | 1.2398e-08 | 1.0223e-08 | 5.3141e-10 | 1.2594e-09 | 5.7061e-10 | 3.4948e-11 | 137888.609
227912.25 | 8.2664e-09 | 1.0136e-08 | 2.6123e-10 | 1.2455e-08 | 1.0273e-08 | 5.3208e-10 | 1.2665e-09 | 5.6997e-10 | 3.4788e-11 | 137900.781
227924.406 | 8.2322e-09 | 1.0068e-08 | 2.5953e-10 | 1.2351e-08 | 1.0224e-08 | 5.2491e-10 | 1.2633e-09 | 5.6014e-10 | 3.5204e-11 | 137912.937
227936.578 | 8.2828e-09 | 1.0076e-08 | 2.5722e-10 | 1.24e-08 | 1.0201e-08 | 5.2869e-10 | 1.2508e-09 | 5.6363e-10 | 3.5043e-11 | 137925.109
227948.75 | 8.2024e-09 | 1.0019e-08 | 2.577e-10 | 1.2312e-08 | 1.0248e-08 | 5.2358e-10 | 1.2589e-09 | 5.6599e-10 | 3.4468e-11 | 137937.281
227960.906 | 8.2285e-09 | 9.9653e-09 | 2.5959e-10 | 1.2238e-08 | 1.0299e-08 | 5.2308e-10 | 1.2517e-09 | 5.6693e-10 | 3.4377e-11 | 137949.437
227973.078 | 8.2158e-09 | 1.0047e-08 | 2.6017e-10 | 1.2305e-08 | 1.0278e-08 | 5.2386e-10 | 1.255e-09 | 5.6556e-10 | 3.4295e-11 | 137961.609
227985.25 | 8.2533e-09 | 1.0035e-08 | 2.5735e-10 | 1.2524e-08 | 1.0212e-08 | 5.258e-10 | 1.2601e-09 | 5.6965e-10 | 3.4654e-11 | 137973.781
227997.406 | 8.1803e-09 | 1.001e-08 | 2.6086e-10 | 1.2338e-08 | 1.0271e-08 | 5.2059e-10 | 1.2549e-09 | 5.6593e-10 | 3.4478e-11 | 137985.937
228009.578 | 8.1933e-09 | 1.0037e-08 | 2.6069e-10 | 1.2447e-08 | 1.0208e-08 | 5.2215e-10 | 1.2799e-09 | 5.6927e-10 | 3.4618e-11 | 137998.109
228021.75 | 8.1736e-09 | 1.0023e-08 | 2.5835e-10 | 1.2284e-08 | 1.0229e-08 | 5.248e-10 | 1.2728e-09 | 5.6816e-10 | 3.4662e-11 | 138010.281
228033.906 | 8.1449e-09 | 1.0091e-08 | 2.5579e-10 | 1.2398e-08 | 1.0269e-08 | 5.2865e-10 | 1.2558e-09 | 5.6424e-10 | 3.448e-11 | 138022.437
228046.078 | 8.1269e-09 | 9.9321e-09 | 2.5596e-10 | 1.2281e-08 | 1.0163e-08 | 5.2314e-10 | 1.2536e-09 | 5.6769e-10 | 3.4214e-11 | 138034.609
228058.25 | 8.1467e-09 | 9.9708e-09 | 2.5873e-10 | 1.2214e-08 | 1.0149e-08 | 5.1968e-10 | 1.2645e-09 | 5.6421e-10 | 3.4752e-11 | 138046.781
228070.422 | 8.2547e-09 | 9.9648e-09 | 2.5569e-10 | 1.2193e-08 | 1.0207e-08 | 5.2328e-10 | 1.2508e-09 | 5.6163e-10 | 3.4521e-11 | 138058.953
228082.578 | 8.1881e-09 | 9.9565e-09 | 2.603e-10 | 1.2209e-08 | 1.0283e-08 | 5.1904e-10 | 1.2641e-09 | 5.6333e-10 | 3.4398e-11 | 138071.109
228094.75 | 8.1844e-09 | 9.9957e-09 | 2.5636e-10 | 1.2298e-08 | 1.0171e-08 | 5.2146e-10 | 1.2519e-09 | 5.6608e-10 | 3.4527e-11 | 138083.281
228106.922 | 8.1762e-09 | 9.9807e-09 | 2.6029e-10 | 1.2281e-08 | 1.0285e-08 | 5.2062e-10 | 1.2559e-09 | 5.658e-10 | 3.4018e-11 | 138095.453
228119.078 | 8.0831e-09 | 9.9893e-09 | 2.5607e-10 | 1.2372e-08 | 1.0148e-08 | 5.2577e-10 | 1.2467e-09 | 5.6428e-10 | 3.436e-11 | 138107.609
228131.25 | 8.1188e-09 | 9.9831e-09 | 2.5791e-10 | 1.2256e-08 | 1.0157e-08 | 5.1765e-10 | 1.2468e-09 | 5.6572e-10 | 3.465e-11 | 138119.781
228143.422 | 8.1208e-09 | 9.8737e-09 | 2.5748e-10 | 1.226e-08 | 1.0223e-08 | 5.2012e-10 | 1.2522e-09 | 5.6297e-10 | 3.4283e-11 | 138131.953
228155.578 | 8.1558e-09 | 9.9982e-09 | 2.5866e-10 | 1.2309e-08 | 1.0144e-08 | 5.2389e-10 | 1.2605e-09 | 5.6434e-10 | 3.4524e-11 | 138144.109
228167.75 | 8.2091e-09 | 1.0128e-08 | 2.6004e-10 | 1.2208e-08 | 1.0178e-08 | 5.2964e-10 | 1.2651e-09 | 5.6399e-10 | 3.4146e-11 | 138156.281
228179.922 | 8.2111e-09 | 1.0001e-08 | 2.5731e-10 | 1.2191e-08 | 1.0306e-08 | 5.1974e-10 | 1.2534e-09 | 5.5724e-10 | 3.4533e-11 | 138168.453
228192.078 | 8.2149e-09 | 1.011e-08 | 2.576e-10 | 1.2279e-08 | 1.0189e-08 | 5.2907e-10 | 1.2482e-09 | 5.632e-10 | 3.4943e-11 | 138180.609
228204.25 | 8.1543e-09 | 1.0005e-08 | 2.5874e-10 | 1.216e-08 | 1.0134e-08 | 5.242e-10 | 1.2541e-09 | 5.6864e-10 | 3.4472e-11 | 138192.781
228216.422 | 8.1602e-09 | 1.0141e-08 | 2.615e-10 | 1.239e-08 | 1.0249e-08 | 5.2577e-10 | 1.2674e-09 | 5.6224e-10 | 3.4713e-11 | 138204.953
228228.594 | 8.1494e-09 | 1.0062e-08 | 2.5921e-10 | 1.2188e-08 | 1.0159e-08 | 5.2651e-10 | 1.2581e-09 | 5.6661e-10 | 3.4455e-11 | 138217.125
228240.75 | 8.1794e-09 | 1.0117e-08 | 2.6179e-10 | 1.246e-08 | 1.0132e-08 | 5.2755e-10 | 1.2717e-09 | 5.6738e-10 | 3.4884e-11 | 138229.281
228252.922 | 8.239e-09 | 1.0129e-08 | 2.6303e-10 | 1.2451e-08 | 1.0251e-08 | 5.2828e-10 | 1.2555e-09 | 5.6252e-10 | 3.4517e-11 | 138241.453
228265.094 | 8.1687e-09 | 1.0126e-08 | 2.6249e-10 | 1.2325e-08 | 1.0183e-08 | 5.2595e-10 | 1.2591e-09 | 5.6508e-10 | 3.4459e-11 | 138253.625
228277.25 | 8.2209e-09 | 1.0044e-08 | 2.6075e-10 | 1.2282e-08 | 1.0306e-08 | 5.2567e-10 | 1.2622e-09 | 5.7012e-10 | 3.48e-11 | 138265.781
228289.422 | 8.2858e-09 | 1.0085e-08 | 2.5923e-10 | 1.235e-08 | 1.0163e-08 | 5.2802e-10 | 1.2571e-09 | 5.6494e-10 | 3.4835e-11 | 138277.953
228301.594 | 8.2048e-09 | 1.0061e-08 | 2.5901e-10 | 1.2262e-08 | 1.0152e-08 | 5.2749e-10 | 1.2628e-09 | 5.6487e-10 | 3.4554e-11 | 138290.125
228313.75 | 8.1138e-09 | 9.9726e-09 | 2.5939e-10 | 1.2275e-08 | 1.0173e-08 | 5.2077e-10 | 1.2371e-09 | 5.6708e-10 | 3.4493e-11 | 138302.281
228325.922 | 8.1696e-09 | 9.9362e-09 | 2.5795e-10 | 1.2225e-08 | 1.0146e-08 | 5.2266e-10 | 1.2563e-09 | 5.6861e-10 | 3.4641e-11 | 138314.453
228338.094 | 8.1941e-09 | 1.0072e-08 | 2.5892e-10 | 1.237e-08 | 1.0143e-08 | 5.1853e-10 | 1.2477e-09 | 5.6813e-10 | 3.4697e-11 | 138326.625
228350.25 | 8.1749e-09 | 9.981e-09 | 2.5733e-10 | 1.2207e-08 | 1.0218e-08 | 5.2199e-10 | 1.2515e-09 | 5.6606e-10 | 3.4352e-11 | 138338.781
228362.422 | 8.157e-09 | 1.0004e-08 | 2.5819e-10 | 1.2289e-08 | 1.0117e-08 | 5.1907e-10 | 1.2624e-09 | 5.6596e-10 | 3.4182e-11 | 138350.953
228374.594 | 8.119e-09 | 9.9465e-09 | 2.6085e-10 | 1.2272e-08 | 1.0145e-08 | 5.3251e-10 | 1.2499e-09 | 5.6977e-10 | 3.4603e-11 | 138363.125
228386.75 | 8.1332e-09 | 1.0055e-08 | 2.6159e-10 | 1.2233e-08 | 1.031e-08 | 5.2404e-10 | 1.2591e-09 | 5.6577e-10 | 3.4301e-11 | 138375.281
228398.922 | 8.1501e-09 | 9.9594e-09 | 2.5935e-10 | 1.2272e-08 | 1.0258e-08 | 5.3053e-10 | 1.261e-09 | 5.7212e-10 | 3.44e-11 | 138387.453
228411.094 | 8.1397e-09 | 1.0008e-08 | 2.6119e-10 | 1.2207e-08 | 1.0142e-08 | 5.3193e-10 | 1.2563e-09 | 5.6437e-10 | 3.4419e-11 | 138399.625
228423.266 | 8.1969e-09 | 1.0127e-08 | 2.6261e-10 | 1.2406e-08 | 1.0216e-08 | 5.3105e-10 | 1.259e-09 | 5.6166e-10 | 3.4907e-11 | 138411.797
228435.422 | 8.2192e-09 | 1.0164e-08 | 2.624e-10 | 1.229e-08 | 1.0296e-08 | 5.2727e-10 | 1.2514e-09 | 5.6742e-10 | 3.4866e-11 | 138423.953
228447.594 | 8.1605e-09 | 1.0027e-08 | 2.6248e-10 | 1.2232e-08 | 1.0232e-08 | 5.3325e-10 | 1.2457e-09 | 5.6684e-10 | 3.4318e-11 | 138436.125
228459.766 | 8.2057e-09 | 1.0047e-08 | 2.615e-10 | 1.2309e-08 | 1.0217e-08 | 5.2265e-10 | 1.2501e-09 | 5.6727e-10 | 3.4778e-11 | 138448.297
228471.922 | 8.2841e-09 | 1.0183e-08 | 2.6034e-10 | 1.2294e-08 | 1.012e-08 | 5.2788e-10 | 1.2622e-09 | 5.6852e-10 | 3.4423e-11 | 138460.453
228484.094 | 8.093e-09 | 1.0019e-08 | 2.6105e-10 | 1.2199e-08 | 1.0126e-08 | 5.3459e-10 | 1.2584e-09 | 5.6031e-10 | 3.4864e-11 | 138472.625
228496.266 | 8.174e-09 | 1.006e-08 | 2.5994e-10 | 1.2367e-08 | 1.0157e-08 | 5.3231e-10 | 1.2566e-09 | 5.6967e-10 | 3.4538e-11 | 138484.797
228508.422 | 8.2395e-09 | 1.0116e-08 | 2.6391e-10 | 1.2383e-08 | 1.0322e-08 | 5.2915e-10 | 1.264e-09 | 5.7232e-10 | 3.4608e-11 | 138496.953
228520.594 | 8.2356e-09 | 1.0075e-08 | 2.5872e-10 | 1.2344e-08 | 1.0231e-08 | 5.2557e-10 | 1.2705e-09 | 5.6093e-10 | 3.459e-11 | 138509.125
228532.766 | 8.09e-09 | 1.0022e-08 | 2.5569e-10 | 1.2126e-08 | 1.0271e-08 | 5.327e-10 | 1.2418e-09 | 5.6512e-10 | 3.4234e-11 | 138521.297
228544.922 | 8.2719e-09 | 1.0006e-08 | 2.6075e-10 | 1.2279e-08 | 1.0199e-08 | 5.3231e-10 | 1.2637e-09 | 5.6809e-10 | 3.4744e-11 | 138533.453
228557.094 | 8.2247e-09 | 1.001e-08 | 2.5975e-10 | 1.2248e-08 | 1.026e-08 | 5.2402e-10 | 1.2586e-09 | 5.6908e-10 | 3.4218e-11 | 138545.625
228569.266 | 8.1282e-09 | 1.0023e-08 | 2.6213e-10 | 1.2411e-08 | 1.0073e-08 | 5.308e-10 | 1.2488e-09 | 5.6788e-10 | 3.4842e-11 | 138557.797
228581.422 | 8.0788e-09 | 1.0007e-08 | 2.6004e-10 | 1.2388e-08 | 1.0133e-08 | 5.3505e-10 | 1.2578e-09 | 5.6936e-10 | 3.4889e-11 | 138569.953
228593.594 | 8.1181e-09 | 1.0106e-08 | 2.6197e-10 | 1.2336e-08 | 1.0167e-08 | 5.2236e-10 | 1.2755e-09 | 5.6845e-10 | 3.4535e-11 | 138582.125
228605.766 | 8.1924e-09 | 1.0033e-08 | 2.6057e-10 | 1.2256e-08 | 1.0065e-08 | 5.2611e-10 | 1.2551e-09 | 5.7031e-10 | 3.4785e-11 | 138594.297
228617.938 | 8.1739e-09 | 1.0257e-08 | 2.6253e-10 | 1.245e-08 | 1.0364e-08 | 5.2718e-10 | 1.261e-09 | 5.6482e-10 | 3.4804e-11 | 138606.469
228630.094 | 8.211e-09 | 1.0152e-08 | 2.5975e-10 | 1.2393e-08 | 1.0242e-08 | 5.294e-10 | 1.2724e-09 | 5.6502e-10 | 3.4835e-11 | 138618.625
228642.266 | 8.223e-09 | 1.0161e-08 | 2.6259e-10 | 1.2462e-08 | 1.017e-08 | 5.2766e-10 | 1.266e-09 | 5.7524e-10 | 3.4326e-11 | 138630.797
228654.438 | 8.2644e-09 | 1.0049e-08 | 2.6133e-10 | 1.2377e-08 | 1.0299e-08 | 5.2445e-10 | 1.2614e-09 | 5.6438e-10 | 3.4335e-11 | 138642.969
228666.594 | 8.2046e-09 | 1.0149e-08 | 2.5756e-10 | 1.2483e-08 | 1.0179e-08 | 5.2838e-10 | 1.2522e-09 | 5.6842e-10 | 3.4642e-11 | 138655.125
228678.766 | 8.1581e-09 | 1.0018e-08 | 2.5606e-10 | 1.23e-08 | 1.0164e-08 | 5.2452e-10 | 1.2486e-09 | 5.6227e-10 | 3.446e-11 | 138667.297
228690.938 | 8.2241e-09 | 1.007e-08 | 2.5795e-10 | 1.2362e-08 | 1.0127e-08 | 5.2454e-10 | 1.2551e-09 | 5.6371e-10 | 3.4172e-11 | 138679.469
228703.094 | 8.0997e-09 | 9.9171e-09 | 2.5902e-10 | 1.2396e-08 | 1.017e-08 | 5.2659e-10 | 1.2623e-09 | 5.6249e-10 | 3.4124e-11 | 138691.625
228715.266 | 8.2949e-09 | 1.0151e-08 | 2.5932e-10 | 1.2153e-08 | 1.0239e-08 | 5.2427e-10 | 1.2469e-09 | 5.6581e-10 | 3.4613e-11 | 138703.797
228727.438 | 8.212e-09 | 1.016e-08 | 2.5731e-10 | 1.2247e-08 | 1.0211e-08 | 5.2569e-10 | 1.2438e-09 | 5.6027e-10 | 3.4314e-11 | 138715.969
228739.594 | 8.1654e-09 | 9.9647e-09 | 2.5653e-10 | 1.2269e-08 | 1.0193e-08 | 5.2449e-10 | 1.2545e-09 | 5.6478e-10 | 3.4155e-11 | 138728.125
228751.766 | 8.1678e-09 | 1.0094e-08 | 2.5701e-10 | 1.2382e-08 | 1.0091e-08 | 5.2685e-10 | 1.2671e-09 | 5.6571e-10 | 3.4175e-11 | 138740.297
228763.938 | 8.1562e-09 | 1.003e-08 | 2.5837e-10 | 1.2358e-08 | 1.0192e-08 | 5.2809e-10 | 1.2543e-09 | 5.652e-10 | 3.4185e-11 | 138752.469
228776.094 | 8.1516e-09 | 9.9864e-09 | 2.6273e-10 | 1.2151e-08 | 1.0055e-08 | 5.2126e-10 | 1.2508e-09 | 5.6848e-10 | 3.4217e-11 | 138764.625
228788.266 | 8.1276e-09 | 1.0126e-08 | 2.6145e-10 | 1.2184e-08 | 1.0233e-08 | 5.2349e-10 | 1.2515e-09 | 5.6661e-10 | 3.4406e-11 | 138776.797
228800.438 | 8.1803e-09 | 1.0054e-08 | 2.5819e-10 | 1.2173e-08 | 1.0252e-08 | 5.282e-10 | 1.2462e-09 | 5.6523e-10 | 3.4588e-11 | 138788.969
228812.609 | 8.1839e-09 | 1.0098e-08 | 2.5701e-10 | 1.2207e-08 | 1.0247e-08 | 5.2962e-10 | 1.2511e-09 | 5.718e-10 | 3.4485e-11 | 138801.14
228824.766 | 8.1807e-09 | 1.0102e-08 | 2.5846e-10 | 1.2305e-08 | 1.0196e-08 | 5.3343e-10 | 1.255e-09 | 5.6292e-10 | 3.4905e-11 | 138813.297
228836.938 | 8.073e-09 | 1.0017e-08 | 2.5986e-10 | 1.2332e-08 | 1.0294e-08 | 5.3126e-10 | 1.2598e-09 | 5.7361e-10 | 3.4694e-11 | 138825.469
228849.109 | 8.1524e-09 | 1.0103e-08 | 2.5871e-10 | 1.2388e-08 | 1.0273e-08 | 5.2816e-10 | 1.2519e-09 | 5.6952e-10 | 3.4739e-11 | 138837.64
228861.266 | 8.2845e-09 | 9.9772e-09 | 2.61e-10 | 1.2343e-08 | 1.0357e-08 | 5.2965e-10 | 1.2609e-09 | 5.6903e-10 | 3.4413e-11 | 138849.797
228873.438 | 8.2023e-09 | 1.0012e-08 | 2.6115e-10 | 1.2318e-08 | 1.0339e-08 | 5.2975e-10 | 1.2451e-09 | 5.6988e-10 | 3.4453e-11 | 138861.969
228885.609 | 8.2675e-09 | 1.0141e-08 | 2.6216e-10 | 1.2536e-08 | 1.0322e-08 | 5.3199e-10 | 1.2742e-09 | 5.6953e-10 | 3.4382e-11 | 138874.14
228897.766 | 8.3266e-09 | 1.0035e-08 | 2.6274e-10 | 1.2485e-08 | 1.0281e-08 | 5.2786e-10 | 1.2697e-09 | 5.6636e-10 | 3.4951e-11 | 138886.297
228909.938 | 8.2654e-09 | 1.0113e-08 | 2.6087e-10 | 1.233e-08 | 1.0267e-08 | 5.303e-10 | 1.2552e-09 | 5.6706e-10 | 3.4725e-11 | 138898.469
228922.109 | 8.2525e-09 | 1.0178e-08 | 2.6003e-10 | 1.2337e-08 | 1.0368e-08 | 5.2771e-10 | 1.2813e-09 | 5.6413e-10 | 3.467e-11 | 138910.64
228934.266 | 8.202e-09 | 1.009e-08 | 2.6319e-10 | 1.2431e-08 | 1.0233e-08 | 5.2735e-10 | 1.2762e-09 | 5.6984e-10 | 3.438e-11 | 138922.797
228946.438 | 8.1824e-09 | 1.0137e-08 | 2.592e-10 | 1.2381e-08 | 1.0271e-08 | 5.3085e-10 | 1.2539e-09 | 5.7043e-10 | 3.4112e-11 | 138934.969
228958.609 | 8.1941e-09 | 1.0043e-08 | 2.6074e-10 | 1.2265e-08 | 1.0222e-08 | 5.2196e-10 | 1.2661e-09 | 5.6698e-10 | 3.4418e-11 | 138947.14
228970.766 | 8.1509e-09 | 1.0084e-08 | 2.5903e-10 | 1.2307e-08 | 1.0227e-08 | 5.2671e-10 | 1.2624e-09 | 5.6407e-10 | 3.4632e-11 | 138959.297
228982.938 | 8.2543e-09 | 1.0058e-08 | 2.5719e-10 | 1.2259e-08 | 1.0127e-08 | 5.2312e-10 | 1.2648e-09 | 5.5807e-10 | 3.4506e-11 | 138971.469
228995.109 | 8.2075e-09 | 1.0015e-08 | 2.5999e-10 | 1.2297e-08 | 1.0127e-08 | 5.1753e-10 | 1.2495e-09 | 5.6087e-10 | 3.4766e-11 | 138983.64
229007.281 | 8.2016e-09 | 9.9951e-09 | 2.5829e-10 | 1.2093e-08 | 1.0039e-08 | 5.2413e-10 | 1.2539e-09 | 5.676e-10 | 3.425e-11 | 138995.812
229019.438 | 8.2119e-09 | 9.9528e-09 | 2.5653e-10 | 1.2183e-08 | 1.0145e-08 | 5.262e-10 | 1.262e-09 | 5.6364e-10 | 3.4561e-11 | 139007.969
229031.609 | 8.0187e-09 | 1.0026e-08 | 2.5624e-10 | 1.2116e-08 | 1.0136e-08 | 5.2339e-10 | 1.2579e-09 | 5.6485e-10 | 3.3936e-11 | 139020.14
229043.781 | 8.0687e-09 | 9.9285e-09 | 2.5716e-10 | 1.2158e-08 | 1.0161e-08 | 5.2093e-10 | 1.2506e-09 | 5.608e-10 | 3.4134e-11 | 139032.312
229055.938 | 8.1748e-09 | 1.007e-08 | 2.5705e-10 | 1.2287e-08 | 1.0093e-08 | 5.2636e-10 | 1.2497e-09 | 5.6006e-10 | 3.4202e-11 | 139044.469
229068.109 | 8.1537e-09 | 9.9658e-09 | 2.5686e-10 | 1.2386e-08 | 1.0229e-08 | 5.275e-10 | 1.2626e-09 | 5.6588e-10 | 3.4408e-11 | 139056.64
229080.281 | 8.1063e-09 | 9.9856e-09 | 2.5915e-10 | 1.2384e-08 | 1.0168e-08 | 5.2168e-10 | 1.2531e-09 | 5.6426e-10 | 3.4432e-11 | 139068.812
229092.438 | 8.1925e-09 | 1.0059e-08 | 2.5926e-10 | 1.2157e-08 | 1.0181e-08 | 5.2743e-10 | 1.2594e-09 | 5.6406e-10 | 3.4435e-11 | 139080.969
229104.609 | 8.1777e-09 | 1.0102e-08 | 2.5705e-10 | 1.235e-08 | 1.0196e-08 | 5.2116e-10 | 1.2514e-09 | 5.6283e-10 | 3.4172e-11 | 139093.14
229116.781 | 8.1357e-09 | 1.0069e-08 | 2.5861e-10 | 1.2348e-08 | 1.0133e-08 | 5.2366e-10 | 1.2541e-09 | 5.6004e-10 | 3.4115e-11 | 139105.312
229128.938 | 8.0257e-09 | 1.0069e-08 | 2.6134e-10 | 1.2274e-08 | 1.0198e-08 | 5.2423e-10 | 1.2456e-09 | 5.6455e-10 | 3.4465e-11 | 139117.469
229141.109 | 8.1107e-09 | 9.9619e-09 | 2.6162e-10 | 1.2239e-08 | 1.0186e-08 | 5.2495e-10 | 1.2466e-09 | 5.6395e-10 | 3.467e-11 | 139129.64
229153.281 | 8.1704e-09 | 1.0094e-08 | 2.6094e-10 | 1.2286e-08 | 1.0119e-08 | 5.2914e-10 | 1.2526e-09 | 5.668e-10 | 3.4461e-11 | 139141.812
229165.438 | 8.1451e-09 | 1.0069e-08 | 2.6216e-10 | 1.2461e-08 | 1.0378e-08 | 5.2973e-10 | 1.2549e-09 | 5.7136e-10 | 3.4412e-11 | 139153.969
229177.609 | 8.1585e-09 | 1.0015e-08 | 2.585e-10 | 1.2212e-08 | 1.0082e-08 | 5.3037e-10 | 1.2634e-09 | 5.6473e-10 | 3.4351e-11 | 139166.14
229189.781 | 8.0914e-09 | 1.0032e-08 | 2.5926e-10 | 1.2449e-08 | 1.0135e-08 | 5.2343e-10 | 1.265e-09 | 5.647e-10 | 3.4569e-11 | 139178.312
229201.953 | 8.1695e-09 | 1.0043e-08 | 2.6119e-10 | 1.2251e-08 | 1.0204e-08 | 5.2868e-10 | 1.2639e-09 | 5.6264e-10 | 3.4504e-11 | 139190.484
229214.109 | 8.1868e-09 | 1.0097e-08 | 2.6214e-10 | 1.2324e-08 | 1.0084e-08 | 5.2654e-10 | 1.2693e-09 | 5.6291e-10 | 3.4255e-11 | 139202.64
229226.281 | 8.1493e-09 | 9.9634e-09 | 2.6067e-10 | 1.2367e-08 | 1.0103e-08 | 5.2868e-10 | 1.2556e-09 | 5.6959e-10 | 3.4417e-11 | 139214.812
229238.453 | 8.2128e-09 | 1.0065e-08 | 2.6255e-10 | 1.2262e-08 | 1.0258e-08 | 5.3416e-10 | 1.2593e-09 | 5.656e-10 | 3.4594e-11 | 139226.984
229250.609 | 8.1606e-09 | 1.0055e-08 | 2.6089e-10 | 1.2339e-08 | 1.0245e-08 | 5.2774e-10 | 1.2778e-09 | 5.6385e-10 | 3.4894e-11 | 139239.14
229262.781 | 8.1563e-09 | 1.0177e-08 | 2.6395e-10 | 1.2412e-08 | 1.0344e-08 | 5.2549e-10 | 1.2677e-09 | 5.765e-10 | 3.4652e-11 | 139251.312
229274.953 | 8.3216e-09 | 1.0112e-08 | 2.6107e-10 | 1.2409e-08 | 1.0346e-08 | 5.2528e-10 | 1.2585e-09 | 5.703e-10 | 3.4713e-11 | 139263.484
229287.109 | 8.2214e-09 | 1.0152e-08 | 2.6259e-10 | 1.2186e-08 | 1.0297e-08 | 5.2161e-10 | 1.2638e-09 | 5.6125e-10 | 3.4594e-11 | 139275.64
229299.281 | 8.257e-09 | 1.0097e-08 | 2.6038e-10 | 1.2308e-08 | 1.0271e-08 | 5.2923e-10 | 1.272e-09 | 5.711e-10 | 3.464e-11 | 139287.812
229311.453 | 8.1844e-09 | 1.0013e-08 | 2.5859e-10 | 1.233e-08 | 1.029e-08 | 5.2801e-10 | 1.2653e-09 | 5.6934e-10 | 3.443e-11 | 139299.984
229323.609 | 8.2132e-09 | 1.0033e-08 | 2.625e-10 | 1.2392e-08 | 1.0272e-08 | 5.2834e-10 | 1.2533e-09 | 5.6741e-10 | 3.4285e-11 | 139312.14
229335.781 | 8.0898e-09 | 1.0158e-08 | 2.6111e-10 | 1.2325e-08 | 1.0249e-08 | 5.3497e-10 | 1.2561e-09 | 5.605e-10 | 3.4268e-11 | 139324.312
229347.953 | 8.2815e-09 | 1.0098e-08 | 2.6047e-10 | 1.2349e-08 | 1.0235e-08 | 5.2956e-10 | 1.2541e-09 | 5.6508e-10 | 3.4243e-11 | 139336.484
229360.109 | 8.2029e-09 | 1.0071e-08 | 2.5968e-10 | 1.2405e-08 | 1.0215e-08 | 5.2466e-10 | 1.2555e-09 | 5.7082e-10 | 3.4756e-11 | 139348.64
229372.281 | 8.12e-09 | 1.0225e-08 | 2.6126e-10 | 1.2332e-08 | 1.0282e-08 | 5.2192e-10 | 1.2483e-09 | 5.685e-10 | 3.4456e-11 | 139360.812
229384.453 | 8.0926e-09 | 1.0208e-08 | 2.6467e-10 | 1.2396e-08 | 1.0275e-08 | 5.2379e-10 | 1.2531e-09 | 5.7088e-10 | 3.4453e-11 | 139372.984
229396.625 | 8.1716e-09 | 1.0085e-08 | 2.6285e-10 | 1.2256e-08 | 1.0235e-08 | 5.2448e-10 | 1.2408e-09 | 5.6929e-10 | 3.4338e-11 | 139385.156
229408.781 | 8.1992e-09 | 1.0164e-08 | 2.6083e-10 | 1.2316e-08 | 1.0244e-08 | 5.2683e-10 | 1.2632e-09 | 5.6333e-10 | 3.4124e-11 | 139397.312
229420.953 | 8.2047e-09 | 1.0189e-08 | 2.5984e-10 | 1.222e-08 | 1.0178e-08 | 5.208e-10 | 1.2436e-09 | 5.621e-10 | 3.4964e-11 | 139409.484
229433.125 | 8.2356e-09 | 1.0093e-08 | 2.5919e-10 | 1.2272e-08 | 1.0256e-08 | 5.2621e-10 | 1.2575e-09 | 5.5795e-10 | 3.4294e-11 | 139421.656
229445.281 | 8.2029e-09 | 1.0088e-08 | 2.6115e-10 | 1.2261e-08 | 1.0149e-08 | 5.2679e-10 | 1.2519e-09 | 5.576e-10 | 3.4235e-11 | 139433.812
229457.453 | 8.1229e-09 | 1.0045e-08 | 2.5964e-10 | 1.2338e-08 | 1.0164e-08 | 5.2411e-10 | 1.2449e-09 | 5.6359e-10 | 3.4471e-11 | 139445.984
229469.625 | 8.1996e-09 | 1.0182e-08 | 2.6118e-10 | 1.2306e-08 | 1.0279e-08 | 5.249e-10 | 1.2468e-09 | 5.6113e-10 | 3.4548e-11 | 139458.156
229481.781 | 8.2364e-09 | 1.0075e-08 | 2.6222e-10 | 1.2273e-08 | 1.0357e-08 | 5.2746e-10 | 1.2645e-09 | 5.6807e-10 | 3.4842e-11 | 139470.312
229493.953 | 8.1142e-09 | 1.0127e-08 | 2.6307e-10 | 1.2372e-08 | 1.024e-08 | 5.2381e-10 | 1.2661e-09 | 5.6684e-10 | 3.4626e-11 | 139482.484
229506.125 | 8.132e-09 | 1.0077e-08 | 2.6277e-10 | 1.2237e-08 | 1.0295e-08 | 5.2908e-10 | 1.2769e-09 | 5.697e-10 | 3.4616e-11 | 139494.656
229518.281 | 8.2952e-09 | 1.013e-08 | 2.6427e-10 | 1.2356e-08 | 1.0182e-08 | 5.2549e-10 | 1.2693e-09 | 5.6907e-10 | 3.4851e-11 | 139506.812
229530.453 | 8.1557e-09 | 1.0029e-08 | 2.6168e-10 | 1.2408e-08 | 1.0294e-08 | 5.2958e-10 | 1.262e-09 | 5.6976e-10 | 3.431e-11 | 139518.984
229542.625 | 8.0733e-09 | 1.0129e-08 | 2.6278e-10 | 1.2535e-08 | 1.0342e-08 | 5.237e-10 | 1.2464e-09 | 5.6655e-10 | 3.481e-11 | 139531.156
229554.781 | 8.2333e-09 | 1.0112e-08 | 2.6416e-10 | 1.208e-08 | 1.0411e-08 | 5.2505e-10 | 1.2657e-09 | 5.6649e-10 | 3.4649e-11 | 139543.312
229566.953 | 8.2191e-09 | 1.011e-08 | 2.6269e-10 | 1.2403e-08 | 1.0262e-08 | 5.2953e-10 | 1.2701e-09 | 5.67e-10 | 3.4521e-11 | 139555.484
229579.125 | 8.2629e-09 | 1.0081e-08 | 2.6383e-10 | 1.2413e-08 | 1.0214e-08 | 5.3125e-10 | 1.2668e-09 | 5.6613e-10 | 3.4318e-11 | 139567.656
229591.297 | 8.2663e-09 | 1.0089e-08 | 2.6274e-10 | 1.2068e-08 | 1.0228e-08 | 5.2551e-10 | 1.2579e-09 | 5.6454e-10 | 3.4459e-11 | 139579.828
229603.453 | 8.1095e-09 | 1.0146e-08 | 2.6116e-10 | 1.2301e-08 | 1.0272e-08 | 5.253e-10 | 1.2507e-09 | 5.6054e-10 | 3.4511e-11 | 139591.984
229615.625 | 8.2385e-09 | 1.0143e-08 | 2.648e-10 | 1.2214e-08 | 1.0267e-08 | 5.2585e-10 | 1.252e-09 | 5.6899e-10 | 3.4711e-11 | 139604.156
229627.797 | 8.1954e-09 | 1.0149e-08 | 2.6053e-10 | 1.2215e-08 | 1.0166e-08 | 5.3275e-10 | 1.2492e-09 | 5.6215e-10 | 3.4578e-11 | 139616.328
229639.953 | 8.1249e-09 | 1.0043e-08 | 2.5922e-10 | 1.2163e-08 | 1.0263e-08 | 5.2445e-10 | 1.2354e-09 | 5.6277e-10 | 3.4197e-11 | 139628.484
229652.125 | 8.2174e-09 | 1.0199e-08 | 2.6025e-10 | 1.2372e-08 | 1.0305e-08 | 5.1998e-10 | 1.2519e-09 | 5.614e-10 | 3.4337e-11 | 139640.656
229664.297 | 8.1907e-09 | 1.0053e-08 | 2.6043e-10 | 1.2316e-08 | 1.0152e-08 | 5.2211e-10 | 1.2526e-09 | 5.5743e-10 | 3.4532e-11 | 139652.828
229676.453 | 8.1214e-09 | 1.0026e-08 | 2.6156e-10 | 1.2305e-08 | 1.027e-08 | 5.2681e-10 | 1.2604e-09 | 5.6131e-10 | 3.4336e-11 | 139664.984
229688.625 | 8.2078e-09 | 1.0014e-08 | 2.6167e-10 | 1.2247e-08 | 1.0228e-08 | 5.1989e-10 | 1.2463e-09 | 5.6183e-10 | 3.4091e-11 | 139677.156
229700.797 | 8.1548e-09 | 1.0073e-08 | 2.5995e-10 | 1.224e-08 | 1.0256e-08 | 5.2347e-10 | 1.2469e-09 | 5.6175e-10 | 3.4418e-11 | 139689.328
229712.953 | 8.2812e-09 | 1.0233e-08 | 2.5991e-10 | 1.2255e-08 | 1.027e-08 | 5.2806e-10 | 1.2564e-09 | 5.6398e-10 | 3.4668e-11 | 139701.484
229725.125 | 8.2233e-09 | 1.0091e-08 | 2.5931e-10 | 1.2169e-08 | 1.0231e-08 | 5.2504e-10 | 1.242e-09 | 5.5914e-10 | 3.4415e-11 | 139713.656
229737.297 | 8.2271e-09 | 9.9883e-09 | 2.553e-10 | 1.2084e-08 | 1.0236e-08 | 5.2594e-10 | 1.2379e-09 | 5.5765e-10 | 3.4083e-11 | 139725.828
229749.469 | 8.1394e-09 | 1.005e-08 | 2.5929e-10 | 1.206e-08 | 1.0175e-08 | 5.2832e-10 | 1.2488e-09 | 5.6224e-10 | 3.4334e-11 | 139738
229761.625 | 8.0946e-09 | 9.8583e-09 | 2.5995e-10 | 1.2067e-08 | 1.01e-08 | 5.2032e-10 | 1.2347e-09 | 5.6085e-10 | 3.4096e-11 | 139750.156
229773.797 | 8.1757e-09 | 1.0167e-08 | 2.5588e-10 | 1.2212e-08 | 1.0233e-08 | 5.2515e-10 | 1.2449e-09 | 5.6051e-10 | 3.4137e-11 | 139762.328
229785.969 | 8.0942e-09 | 9.9696e-09 | 2.5895e-10 | 1.2134e-08 | 1.0154e-08 | 5.2126e-10 | 1.2402e-09 | 5.5836e-10 | 3.401e-11 | 139774.5
229798.125 | 8.1219e-09 | 9.9748e-09 | 2.5839e-10 | 1.2025e-08 | 1.0218e-08 | 5.2342e-10 | 1.2552e-09 | 5.5908e-10 | 3.4135e-11 | 139786.656
229810.297 | 8.1549e-09 | 1.0092e-08 | 2.5904e-10 | 1.1984e-08 | 1.0291e-08 | 5.1624e-10 | 1.2482e-09 | 5.539e-10 | 3.4145e-11 | 139798.828
229822.469 | 8.0672e-09 | 1.0113e-08 | 2.571e-10 | 1.2309e-08 | 1.0228e-08 | 5.2335e-10 | 1.2414e-09 | 5.5956e-10 | 3.3788e-11 | 139811
229834.625 | 8.1235e-09 | 1.0112e-08 | 2.5927e-10 | 1.2135e-08 | 1.0143e-08 | 5.2779e-10 | 1.2442e-09 | 5.584e-10 | 3.3828e-11 | 139823.156
229846.797 | 8.2386e-09 | 1.0116e-08 | 2.5879e-10 | 1.2096e-08 | 1.0112e-08 | 5.1709e-10 | 1.2444e-09 | 5.5708e-10 | 3.4127e-11 | 139835.328
229858.969 | 8.1665e-09 | 1.0046e-08 | 2.5633e-10 | 1.2069e-08 | 1.0122e-08 | 5.2217e-10 | 1.2423e-09 | 5.6019e-10 | 3.387e-11 | 139847.5
229871.125 | 8.1286e-09 | 9.9451e-09 | 2.6011e-10 | 1.1973e-08 | 1.0047e-08 | 5.2314e-10 | 1.2238e-09 | 5.5234e-10 | 3.3783e-11 | 139859.656
229883.297 | 8.1833e-09 | 9.9226e-09 | 2.5724e-10 | 1.1892e-08 | 1.0132e-08 | 5.2134e-10 | 1.2349e-09 | 5.5262e-10 | 3.3621e-11 | 139871.828
229895.469 | 8.0896e-09 | 9.9645e-09 | 2.5781e-10 | 1.201e-08 | 1.0053e-08 | 5.2022e-10 | 1.2384e-09 | 5.5961e-10 | 3.4178e-11 | 139884
229907.625 | 8.1215e-09 | 1.0103e-08 | 2.5435e-10 | 1.2086e-08 | 1.01e-08 | 5.2431e-10 | 1.2344e-09 | 5.5172e-10 | 3.382e-11 | 139896.156
229919.797 | 8.2587e-09 | 9.9321e-09 | 2.5639e-10 | 1.2087e-08 | 1.0212e-08 | 5.1799e-10 | 1.2353e-09 | 5.5479e-10 | 3.4468e-11 | 139908.328
229931.969 | 8.1967e-09 | 1.0025e-08 | 2.5886e-10 | 1.2127e-08 | 1.0192e-08 | 5.207e-10 | 1.2404e-09 | 5.5434e-10 | 3.3893e-11 | 139920.5
229944.141 | 8.1659e-09 | 9.962e-09 | 2.575e-10 | 1.2296e-08 | 1.0143e-08 | 5.21e-10 | 1.244e-09 | 5.6101e-10 | 3.3599e-11 | 139932.672
229956.297 | 8.0898e-09 | 9.8976e-09 | 2.5912e-10 | 1.2045e-08 | 1.016e-08 | 5.2384e-10 | 1.2377e-09 | 5.5494e-10 | 3.4015e-11 | 139944.828
229968.469 | 8.1622e-09 | 1.0041e-08 | 2.5504e-10 | 1.1966e-08 | 1.0114e-08 | 5.2504e-10 | 1.2402e-09 | 5.5411e-10 | 3.4056e-11 | 139957
229980.641 | 8.0906e-09 | 1.0083e-08 | 2.5967e-10 | 1.2112e-08 | 1.0139e-08 | 5.2301e-10 | 1.2377e-09 | 5.5685e-10 | 3.4519e-11 | 139969.172
229992.797 | 8.1999e-09 | 1.0032e-08 | 2.5704e-10 | 1.2034e-08 | 1.0244e-08 | 5.2076e-10 | 1.2219e-09 | 5.4197e-10 | 3.4043e-11 | 139981.328
230004.969 | 8.1261e-09 | 9.9943e-09 | 2.5736e-10 | 1.1925e-08 | 1.0109e-08 | 5.2098e-10 | 1.225e-09 | 5.5392e-10 | 3.3917e-11 | 139993.5
230017.141 | 8.099e-09 | 9.9929e-09 | 2.5688e-10 | 1.1899e-08 | 1.0211e-08 | 5.2511e-10 | 1.2354e-09 | 5.5385e-10 | 3.377e-11 | 140005.672
230029.297 | 8.0866e-09 | 1.0012e-08 | 2.5621e-10 | 1.2135e-08 | 1.0148e-08 | 5.1897e-10 | 1.2312e-09 | 5.5321e-10 | 3.3859e-11 | 140017.828
230041.469 | 8.1149e-09 | 1.0035e-08 | 2.5784e-10 | 1.1938e-08 | 1.0164e-08 | 5.216e-10 | 1.2295e-09 | 5.5179e-10 | 3.4139e-11 | 140030
230053.641 | 8.1524e-09 | 9.9489e-09 | 2.5691e-10 | 1.1955e-08 | 1.016e-08 | 5.1891e-10 | 1.2385e-09 | 5.6063e-10 | 3.3475e-11 | 140042.172
230065.797 | 8.147e-09 | 9.9551e-09 | 2.5719e-10 | 1.2046e-08 | 1.0092e-08 | 5.1631e-10 | 1.2323e-09 | 5.4983e-10 | 3.4041e-11 | 140054.328
230077.969 | 8.0157e-09 | 1.0108e-08 | 2.5493e-10 | 1.2108e-08 | 1.0232e-08 | 5.1929e-10 | 1.2284e-09 | 5.4713e-10 | 3.3477e-11 | 140066.5
230090.141 | 8.1393e-09 | 9.9369e-09 | 2.5675e-10 | 1.2061e-08 | 1.0169e-08 | 5.2059e-10 | 1.2405e-09 | 5.5239e-10 | 3.4107e-11 | 140078.672
230102.297 | 8.1369e-09 | 1.0089e-08 | 2.5747e-10 | 1.1972e-08 | 1.0131e-08 | 5.2528e-10 | 1.2202e-09 | 5.5731e-10 | 3.3949e-11 | 140090.828
230114.469 | 8.1473e-09 | 1.0116e-08 | 2.5507e-10 | 1.1982e-08 | 1.0297e-08 | 5.1823e-10 | 1.2244e-09 | 5.5317e-10 | 3.4426e-11 | 140103
230126.641 | 8.1037e-09 | 1.0009e-08 | 2.5668e-10 | 1.1983e-08 | 1.0152e-08 | 5.2373e-10 | 1.2344e-09 | 5.4963e-10 | 3.4138e-11 | 140115.172
230138.813 | 8.3172e-09 | 1.0106e-08 | 2.5516e-10 | 1.2014e-08 | 1.0045e-08 | 5.2435e-10 | 1.2401e-09 | 5.4898e-10 | 3.354e-11 | 140127.344
230150.969 | 8.0781e-09 | 9.9178e-09 | 2.5609e-10 | 1.1858e-08 | 1.0148e-08 | 5.2296e-10 | 1.2295e-09 | 5.5614e-10 | 3.4276e-11 | 140139.5
230163.141 | 8.0083e-09 | 9.9623e-09 | 2.5463e-10 | 1.1937e-08 | 1.0159e-08 | 5.2447e-10 | 1.2173e-09 | 5.4834e-10 | 3.4014e-11 | 140151.672
230175.313 | 8.1712e-09 | 9.8978e-09 | 2.5556e-10 | 1.1853e-08 | 1.0194e-08 | 5.1966e-10 | 1.2191e-09 | 5.5567e-10 | 3.3785e-11 | 140163.844
230187.469 | 8.1885e-09 | 1.0023e-08 | 2.5769e-10 | 1.1814e-08 | 1.0166e-08 | 5.24e-10 | 1.2364e-09 | 5.5248e-10 | 3.4091e-11 | 140176
230199.641 | 8.099e-09 | 1.0033e-08 | 2.5695e-10 | 1.2012e-08 | 1.0284e-08 | 5.1906e-10 | 1.2228e-09 | 5.5267e-10 | 3.4216e-11 | 140188.172
230211.813 | 8.0907e-09 | 9.8667e-09 | 2.5712e-10 | 1.1863e-08 | 1.009e-08 | 5.1976e-10 | 1.2394e-09 | 5.5141e-10 | 3.3866e-11 | 140200.344
230223.969 | 8.0992e-09 | 9.9415e-09 | 2.5361e-10 | 1.1978e-08 | 1.0169e-08 | 5.1643e-10 | 1.2175e-09 | 5.5176e-10 | 3.356e-11 | 140212.5
230236.141 | 8.1564e-09 | 9.897e-09 | 2.5558e-10 | 1.1915e-08 | 1.021e-08 | 5.2304e-10 | 1.2279e-09 | 5.5021e-10 | 3.3558e-11 | 140224.672
230248.313 | 8.1108e-09 | 9.8846e-09 | 2.535e-10 | 1.1801e-08 | 1.0132e-08 | 5.1729e-10 | 1.2227e-09 | 5.4966e-10 | 3.3264e-11 | 140236.844
230260.469 | 8.0378e-09 | 1.0032e-08 | 2.5314e-10 | 1.1762e-08 | 1.0168e-08 | 5.2282e-10 | 1.2115e-09 | 5.5236e-10 | 3.3488e-11 | 140249
230272.641 | 8.0698e-09 | 1.0016e-08 | 2.5408e-10 | 1.1787e-08 | 1.0123e-08 | 5.1485e-10 | 1.229e-09 | 5.5434e-10 | 3.3546e-11 | 140261.172
230284.813 | 8.1744e-09 | 9.9482e-09 | 2.5779e-10 | 1.1871e-08 | 1.0232e-08 | 5.2666e-10 | 1.2339e-09 | 5.5206e-10 | 3.4004e-11 | 140273.344
230296.969 | 8.1545e-09 | 9.9521e-09 | 2.5622e-10 | 1.2049e-08 | 1.0024e-08 | 5.1955e-10 | 1.2395e-09 | 5.5072e-10 | 3.3891e-11 | 140285.5
230309.141 | 8.1914e-09 | 9.9776e-09 | 2.5438e-10 | 1.181e-08 | 1.0118e-08 | 5.1754e-10 | 1.2277e-09 | 5.5161e-10 | 3.3686e-11 | 140297.672
230321.313 | 8.1386e-09 | 9.956e-09 | 2.5462e-10 | 1.1876e-08 | 1.0142e-08 | 5.2379e-10 | 1.2273e-09 | 5.4932e-10 | 3.4083e-11 | 140309.844
230333.484 | 8.1001e-09 | 9.9486e-09 | 2.5565e-10 | 1.1925e-08 | 1.0138e-08 | 5.1719e-10 | 1.2187e-09 | 5.5526e-10 | 3.3974e-11 | 140322.015
230345.641 | 8.112e-09 | 9.7406e-09 | 2.5553e-10 | 1.186e-08 | 1.0077e-08 | 5.192e-10 | 1.2282e-09 | 5.5192e-10 | 3.3801e-11 | 140334.172
230357.813 | 8.1114e-09 | 9.8675e-09 | 2.5533e-10 | 1.1899e-08 | 1.0171e-08 | 5.2182e-10 | 1.2208e-09 | 5.5756e-10 | 3.3727e-11 | 140346.344
230369.984 | 8.0579e-09 | 9.9485e-09 | 2.5405e-10 | 1.1866e-08 | 1.0128e-08 | 5.2149e-10 | 1.2288e-09 | 5.4829e-10 | 3.3541e-11 | 140358.515
230382.141 | 8.1166e-09 | 9.8832e-09 | 2.5428e-10 | 1.1879e-08 | 1.0061e-08 | 5.2157e-10 | 1.2127e-09 | 5.5148e-10 | 3.3781e-11 | 140370.672
230394.313 | 8.0413e-09 | 9.9463e-09 | 2.5645e-10 | 1.1868e-08 | 1.0117e-08 | 5.2581e-10 | 1.2338e-09 | 5.5586e-10 | 3.3902e-11 | 140382.844
230406.484 | 7.9836e-09 | 9.8564e-09 | 2.5293e-10 | 1.1769e-08 | 1.0139e-08 | 5.1914e-10 | 1.219e-09 | 5.5147e-10 | 3.3894e-11 | 140395.015
230418.641 | 7.9884e-09 | 9.8971e-09 | 2.552e-10 | 1.1983e-08 | 1.0129e-08 | 5.2282e-10 | 1.2244e-09 | 5.5139e-10 | 3.3907e-11 | 140407.172
230430.813 | 8.0734e-09 | 1.0064e-08 | 2.5408e-10 | 1.2022e-08 | 1.0132e-08 | 5.2502e-10 | 1.226e-09 | 5.5162e-10 | 3.4135e-11 | 140419.344
230442.984 | 8.0268e-09 | 9.9546e-09 | 2.5749e-10 | 1.193e-08 | 1.0087e-08 | 5.2836e-10 | 1.2247e-09 | 5.4796e-10 | 3.4117e-11 | 140431.515
230455.141 | 8.0092e-09 | 1.003e-08 | 2.562e-10 | 1.1949e-08 | 1.0203e-08 | 5.3017e-10 | 1.2306e-09 | 5.4627e-10 | 3.4641e-11 | 140443.672
230467.313 | 8.0626e-09 | 9.8497e-09 | 2.5662e-10 | 1.1883e-08 | 1.0186e-08 | 5.1738e-10 | 1.2378e-09 | 5.5692e-10 | 3.3805e-11 | 140455.844
230479.484 | 8.1574e-09 | 1.0105e-08 | 2.5816e-10 | 1.1954e-08 | 1.0166e-08 | 5.258e-10 | 1.2409e-09 | 5.5363e-10 | 3.4313e-11 | 140468.015
230491.641 | 8.1403e-09 | 9.8775e-09 | 2.592e-10 | 1.1957e-08 | 1.0218e-08 | 5.2541e-10 | 1.2339e-09 | 5.5201e-10 | 3.4207e-11 | 140480.172
230503.813 | 8.0438e-09 | 9.951e-09 | 2.5479e-10 | 1.1905e-08 | 1.0166e-08 | 5.2596e-10 | 1.2284e-09 | 5.5937e-10 | 3.4472e-11 | 140492.344
230515.984 | 8.1765e-09 | 1.0094e-08 | 2.5837e-10 | 1.1996e-08 | 1.0297e-08 | 5.2854e-10 | 1.2501e-09 | 5.5729e-10 | 3.4347e-11 | 140504.515
230528.156 | 8.1717e-09 | 1.0046e-08 | 2.5707e-10 | 1.1994e-08 | 1.0062e-08 | 5.2304e-10 | 1.2414e-09 | 5.5089e-10 | 3.3821e-11 | 140516.687
230540.313 | 8.1286e-09 | 9.9663e-09 | 2.5736e-10 | 1.2081e-08 | 1.0175e-08 | 5.2392e-10 | 1.2261e-09 | 5.5084e-10 | 3.3905e-11 | 140528.844
230552.484 | 8.0636e-09 | 9.9167e-09 | 2.5563e-10 | 1.1797e-08 | 1.009e-08 | 5.2366e-10 | 1.2232e-09 | 5.5507e-10 | 3.3754e-11 | 140541.015
230564.656 | 8.0871e-09 | 9.9451e-09 | 2.5424e-10 | 1.1952e-08 | 1.0196e-08 | 5.1824e-10 | 1.2262e-09 | 5.558e-10 | 3.3926e-11 | 140553.187
230576.813 | 8.1497e-09 | 1.0059e-08 | 2.5433e-10 | 1.2029e-08 | 1.0194e-08 | 5.1969e-10 | 1.2339e-09 | 5.4829e-10 | 3.3769e-11 | 140565.344
230588.984 | 8.051e-09 | 9.9182e-09 | 2.5534e-10 | 1.1965e-08 | 1.0137e-08 | 5.2188e-10 | 1.2291e-09 | 5.55e-10 | 3.4005e-11 | 140577.515
230601.156 | 8.1861e-09 | 1.0001e-08 | 2.5647e-10 | 1.1957e-08 | 1.0168e-08 | 5.1816e-10 | 1.2416e-09 | 5.5648e-10 | 3.4134e-11 | 140589.687
230613.313 | 8.0703e-09 | 1.0171e-08 | 2.5808e-10 | 1.1864e-08 | 1.0221e-08 | 5.275e-10 | 1.2525e-09 | 5.5481e-10 | 3.4373e-11 | 140601.844
230625.484 | 8.1369e-09 | 9.9549e-09 | 2.5782e-10 | 1.2045e-08 | 1.0228e-08 | 5.1798e-10 | 1.235e-09 | 5.5221e-10 | 3.3924e-11 | 140614.015
230637.656 | 8.137e-09 | 1.0048e-08 | 2.5821e-10 | 1.2053e-08 | 1.0306e-08 | 5.3619e-10 | 1.2431e-09 | 5.6265e-10 | 3.388e-11 | 140626.187
230649.813 | 8.1229e-09 | 9.8534e-09 | 2.5632e-10 | 1.2074e-08 | 1.0145e-08 | 5.2652e-10 | 1.2403e-09 | 5.5584e-10 | 3.3749e-11 | 140638.344
230661.984 | 8.1851e-09 | 9.8115e-09 | 2.5551e-10 | 1.2044e-08 | 1.0185e-08 | 5.2619e-10 | 1.2349e-09 | 5.5144e-10 | 3.3729e-11 | 140650.515
230674.156 | 8.1043e-09 | 1.0036e-08 | 2.5854e-10 | 1.203e-08 | 1.0211e-08 | 5.2841e-10 | 1.2329e-09 | 5.573e-10 | 3.4403e-11 | 140662.687
230686.313 | 8.0855e-09 | 1.0094e-08 | 2.5815e-10 | 1.2013e-08 | 1.0252e-08 | 5.2843e-10 | 1.2445e-09 | 5.5871e-10 | 3.4074e-11 | 140674.844
230698.484 | 8.1244e-09 | 9.966e-09 | 2.5822e-10 | 1.1962e-08 | 1.0093e-08 | 5.2794e-10 | 1.2426e-09 | 5.5902e-10 | 3.4356e-11 | 140687.015
230710.656 | 8.0867e-09 | 1.0134e-08 | 2.6056e-10 | 1.2057e-08 | 1.0296e-08 | 5.32e-10 | 1.2446e-09 | 5.5856e-10 | 3.4327e-11 | 140699.187
230722.828 | 8.1285e-09 | 1.0072e-08 | 2.5774e-10 | 1.2094e-08 | 1.0163e-08 | 5.2517e-10 | 1.2351e-09 | 5.5917e-10 | 3.416e-11 | 140711.359
230734.984 | 8.1106e-09 | 1.009e-08 | 2.5818e-10 | 1.2116e-08 | 1.0154e-08 | 5.2425e-10 | 1.2343e-09 | 5.5156e-10 | 3.4463e-11 | 140723.515
230747.156 | 8.2136e-09 | 1.0053e-08 | 2.5903e-10 | 1.1984e-08 | 1.0187e-08 | 5.256e-10 | 1.2413e-09 | 5.5363e-10 | 3.3806e-11 | 140735.687
230759.328 | 8.1479e-09 | 1.0034e-08 | 2.5776e-10 | 1.21e-08 | 1.0198e-08 | 5.2584e-10 | 1.2431e-09 | 5.5425e-10 | 3.4075e-11 | 140747.859
230771.484 | 8.1427e-09 | 1.0034e-08 | 2.5836e-10 | 1.1947e-08 | 1.0144e-08 | 5.193e-10 | 1.2393e-09 | 5.6096e-10 | 3.394e-11 | 140760.015
230783.656 | 8.0965e-09 | 9.9742e-09 | 2.579e-10 | 1.1918e-08 | 1.0147e-08 | 5.2513e-10 | 1.239e-09 | 5.5284e-10 | 3.4077e-11 | 140772.187
230795.828 | 8.1135e-09 | 1.0017e-08 | 2.5769e-10 | 1.1937e-08 | 1.0173e-08 | 5.2155e-10 | 1.2395e-09 | 5.4798e-10 | 3.3992e-11 | 140784.359
230807.984 | 8.1365e-09 | 9.9195e-09 | 2.5705e-10 | 1.1879e-08 | 1.0182e-08 | 5.2391e-10 | 1.2206e-09 | 5.5644e-10 | 3.3951e-11 | 140796.515
230820.156 | 8.102e-09 | 9.844e-09 | 2.5959e-10 | 1.1905e-08 | 1.0232e-08 | 5.2032e-10 | 1.2405e-09 | 5.6049e-10 | 3.3657e-11 | 140808.687
230832.328 | 8.1099e-09 | 9.9864e-09 | 2.6046e-10 | 1.2004e-08 | 1.0065e-08 | 5.2294e-10 | 1.2366e-09 | 5.5434e-10 | 3.3971e-11 | 140820.859
230844.484 | 7.9783e-09 | 9.9729e-09 | 2.5865e-10 | 1.2019e-08 | 1.0201e-08 | 5.2689e-10 | 1.2495e-09 | 5.5677e-10 | 3.4098e-11 | 140833.015
230856.656 | 8.094e-09 | 9.9727e-09 | 2.591e-10 | 1.1976e-08 | 1.0163e-08 | 5.238e-10 | 1.239e-09 | 5.5523e-10 | 3.3941e-11 | 140845.187
230868.828 | 8.1269e-09 | 9.9982e-09 | 2.5933e-10 | 1.1954e-08 | 1.012e-08 | 5.2242e-10 | 1.2426e-09 | 5.5615e-10 | 3.4036e-11 | 140857.359
230880.984 | 8.1551e-09 | 1.007e-08 | 2.6188e-10 | 1.2019e-08 | 1.0227e-08 | 5.2904e-10 | 1.2473e-09 | 5.5789e-10 | 3.3977e-11 | 140869.515
230893.156 | 8.0445e-09 | 1.0214e-08 | 2.5857e-10 | 1.1862e-08 | 1.0214e-08 | 5.2859e-10 | 1.2428e-09 | 5.5748e-10 | 3.4512e-11 | 140881.687
230905.328 | 8.1187e-09 | 1.0123e-08 | 2.6124e-10 | 1.2074e-08 | 1.0146e-08 | 5.3163e-10 | 1.2405e-09 | 5.5525e-10 | 3.4246e-11 | 140893.859
230917.5 | 8.2269e-09 | 1.0047e-08 | 2.5928e-10 | 1.1961e-08 | 1.0154e-08 | 5.2137e-10 | 1.2307e-09 | 5.5865e-10 | 3.3871e-11 | 140906.031
230929.656 | 8.0123e-09 | 1.0032e-08 | 2.5596e-10 | 1.1988e-08 | 1.0217e-08 | 5.2272e-10 | 1.2291e-09 | 5.5452e-10 | 3.406e-11 | 140918.187
230941.828 | 8.1575e-09 | 9.9917e-09 | 2.5453e-10 | 1.1817e-08 | 1.0092e-08 | 5.2829e-10 | 1.2339e-09 | 5.5185e-10 | 3.3534e-11 | 140930.359
230954 | 8.1378e-09 | 9.8853e-09 | 2.5749e-10 | 1.1911e-08 | 1.0189e-08 | 5.2583e-10 | 1.2514e-09 | 5.5416e-10 | 3.3723e-11 | 140942.531
230966.156 | 8.0174e-09 | 1.0027e-08 | 2.5784e-10 | 1.1917e-08 | 1.0267e-08 | 5.1885e-10 | 1.2335e-09 | 5.5361e-10 | 3.4024e-11 | 140954.687
230978.328 | 8.0923e-09 | 9.9336e-09 | 2.5551e-10 | 1.1848e-08 | 1.0042e-08 | 5.2297e-10 | 1.2217e-09 | 5.4886e-10 | 3.4004e-11 | 140966.859
230990.5 | 8.1376e-09 | 9.9441e-09 | 2.5524e-10 | 1.1921e-08 | 1.0058e-08 | 5.3189e-10 | 1.2456e-09 | 5.6392e-10 | 3.421e-11 | 140979.031
231002.656 | 8.1094e-09 | 9.9319e-09 | 2.565e-10 | 1.1991e-08 | 1.0135e-08 | 5.2162e-10 | 1.2449e-09 | 5.5538e-10 | 3.3648e-11 | 140991.187
231014.828 | 8.0768e-09 | 1.0035e-08 | 2.6034e-10 | 1.192e-08 | 1.0161e-08 | 5.2333e-10 | 1.2354e-09 | 5.5769e-10 | 3.3803e-11 | 141003.359
231027 | 8.1363e-09 | 9.797e-09 | 2.5612e-10 | 1.1872e-08 | 1.0094e-08 | 5.1982e-10 | 1.2302e-09 | 5.562e-10 | 3.4012e-11 | 141015.531
231039.156 | 8.0445e-09 | 1.0075e-08 | 2.5796e-10 | 1.1979e-08 | 1.0139e-08 | 5.2351e-10 | 1.2377e-09 | 5.5368e-10 | 3.3293e-11 | 141027.687
231051.328 | 8.0897e-09 | 9.9134e-09 | 2.5972e-10 | 1.1915e-08 | 1.0149e-08 | 5.2402e-10 | 1.2492e-09 | 5.5197e-10 | 3.408e-11 | 141039.859
231063.5 | 8.0834e-09 | 1.0042e-08 | 2.5956e-10 | 1.1902e-08 | 1.0212e-08 | 5.234e-10 | 1.242e-09 | 5.5429e-10 | 3.4271e-11 | 141052.031
231075.656 | 8.1199e-09 | 9.8612e-09 | 2.5763e-10 | 1.1884e-08 | 1.0119e-08 | 5.2684e-10 | 1.2392e-09 | 5.5351e-10 | 3.3889e-11 | 141064.187
231087.828 | 8.0954e-09 | 9.9835e-09 | 2.6045e-10 | 1.199e-08 | 1.0207e-08 | 5.2391e-10 | 1.2253e-09 | 5.5744e-10 | 3.3955e-11 | 141076.359
231100 | 8.0828e-09 | 1.0025e-08 | 2.6124e-10 | 1.2087e-08 | 1.0187e-08 | 5.2928e-10 | 1.2355e-09 | 5.5217e-10 | 3.3762e-11 | 141088.531
231112.172 | 8.1343e-09 | 9.936e-09 | 2.5713e-10 | 1.1967e-08 | 1.0094e-08 | 5.244e-10 | 1.2208e-09 | 5.577e-10 | 3.3953e-11 | 141100.703
231124.328 | 8.1289e-09 | 9.9598e-09 | 2.613e-10 | 1.2057e-08 | 1.0257e-08 | 5.2697e-10 | 1.2345e-09 | 5.5657e-10 | 3.4105e-11 | 141112.859
231136.5 | 8.2287e-09 | 9.9482e-09 | 2.601e-10 | 1.2022e-08 | 1.0267e-08 | 5.2613e-10 | 1.2447e-09 | 5.6083e-10 | 3.417e-11 | 141125.031
231148.672 | 8.1377e-09 | 9.9119e-09 | 2.5978e-10 | 1.1879e-08 | 1.0273e-08 | 5.2702e-10 | 1.2376e-09 | 5.5418e-10 | 3.3695e-11 | 141137.203
231160.828 | 8.1688e-09 | 1.0099e-08 | 2.6226e-10 | 1.2071e-08 | 1.0198e-08 | 5.2391e-10 | 1.258e-09 | 5.5865e-10 | 3.4348e-11 | 141149.359
231173 | 8.1192e-09 | 1.0103e-08 | 2.6113e-10 | 1.2137e-08 | 1.0148e-08 | 5.2594e-10 | 1.2475e-09 | 5.5646e-10 | 3.4438e-11 | 141161.531
231185.172 | 8.2481e-09 | 1.0127e-08 | 2.5915e-10 | 1.2107e-08 | 1.0171e-08 | 5.2577e-10 | 1.2497e-09 | 5.6096e-10 | 3.4046e-11 | 141173.703
231197.328 | 8.145e-09 | 1.0011e-08 | 2.6133e-10 | 1.1999e-08 | 1.0197e-08 | 5.2589e-10 | 1.2425e-09 | 5.6059e-10 | 3.4257e-11 | 141185.859
231209.5 | 8.1519e-09 | 1.0153e-08 | 2.589e-10 | 1.1949e-08 | 1.0215e-08 | 5.2587e-10 | 1.2394e-09 | 5.5911e-10 | 3.3934e-11 | 141198.031
231221.672 | 8.0745e-09 | 9.9982e-09 | 2.5759e-10 | 1.2027e-08 | 1.0183e-08 | 5.2575e-10 | 1.2376e-09 | 5.5514e-10 | 3.4538e-11 | 141210.203
231233.828 | 8.1217e-09 | 1.0031e-08 | 2.6009e-10 | 1.2074e-08 | 1.0209e-08 | 5.3141e-10 | 1.234e-09 | 5.5519e-10 | 3.3772e-11 | 141222.359
231246 | 8.255e-09 | 1.007e-08 | 2.6052e-10 | 1.2001e-08 | 1.0311e-08 | 5.2028e-10 | 1.239e-09 | 5.5455e-10 | 3.3827e-11 | 141234.531
231258.172 | 8.0674e-09 | 9.9532e-09 | 2.5663e-10 | 1.1911e-08 | 1.008e-08 | 5.2635e-10 | 1.2444e-09 | 5.5452e-10 | 3.421e-11 | 141246.703
231270.344 | 8.1666e-09 | 1.0036e-08 | 2.6088e-10 | 1.2054e-08 | 1.0219e-08 | 5.2564e-10 | 1.2417e-09 | 5.5617e-10 | 3.3944e-11 | 141258.875
231282.5 | 8.1546e-09 | 9.9645e-09 | 2.6161e-10 | 1.2036e-08 | 1.0264e-08 | 5.2867e-10 | 1.2413e-09 | 5.5988e-10 | 3.3662e-11 | 141271.031
231294.672 | 8.1155e-09 | 1.0031e-08 | 2.5996e-10 | 1.2085e-08 | 1.0184e-08 | 5.3162e-10 | 1.2446e-09 | 5.514e-10 | 3.4396e-11 | 141283.203
231306.844 | 8.0782e-09 | 1.0036e-08 | 2.5778e-10 | 1.2175e-08 | 1.0275e-08 | 5.1968e-10 | 1.2537e-09 | 5.538e-10 | 3.4009e-11 | 141295.375
231319 | 8.083e-09 | 1.0176e-08 | 2.5647e-10 | 1.1902e-08 | 1.0322e-08 | 5.2688e-10 | 1.2397e-09 | 5.5086e-10 | 3.3855e-11 | 141307.531
231331.172 | 8.1555e-09 | 1.006e-08 | 2.5734e-10 | 1.2001e-08 | 1.0088e-08 | 5.2245e-10 | 1.2336e-09 | 5.5541e-10 | 3.3799e-11 | 141319.703
231343.344 | 8.0572e-09 | 1.0047e-08 | 2.5572e-10 | 1.1987e-08 | 1.0121e-08 | 5.2271e-10 | 1.2311e-09 | 5.4346e-10 | 3.3705e-11 | 141331.875
231355.5 | 8.1419e-09 | 1.0004e-08 | 2.5615e-10 | 1.2027e-08 | 1.0043e-08 | 5.2333e-10 | 1.2303e-09 | 5.5263e-10 | 3.4048e-11 | 141344.031
231367.672 | 8.0941e-09 | 9.9718e-09 | 2.5468e-10 | 1.1863e-08 | 1.0106e-08 | 5.2482e-10 | 1.2249e-09 | 5.4544e-10 | 3.3768e-11 | 141356.203
231379.844 | 8.1712e-09 | 9.9271e-09 | 2.5736e-10 | 1.1805e-08 | 1.0092e-08 | 5.2019e-10 | 1.2212e-09 | 5.4931e-10 | 3.3853e-11 | 141368.375
231392 | 8.0379e-09 | 9.9223e-09 | 2.5345e-10 | 1.1853e-08 | 1.0107e-08 | 5.1887e-10 | 1.2173e-09 | 5.5014e-10 | 3.3531e-11 | 141380.531
231404.172 | 8.0661e-09 | 9.993e-09 | 2.5682e-10 | 1.1848e-08 | 1.0098e-08 | 5.1888e-10 | 1.2285e-09 | 5.4858e-10 | 3.3744e-11 | 141392.703
231416.344 | 8.032e-09 | 9.8705e-09 | 2.5883e-10 | 1.1962e-08 | 1.0069e-08 | 5.2229e-10 | 1.2191e-09 | 5.5694e-10 | 3.4179e-11 | 141404.875
231428.5 | 8.144e-09 | 9.8457e-09 | 2.5768e-10 | 1.1945e-08 | 1.0045e-08 | 5.2351e-10 | 1.2313e-09 | 5.5012e-10 | 3.4061e-11 | 141417.031
231440.672 | 7.9794e-09 | 1.0055e-08 | 2.5569e-10 | 1.1828e-08 | 1.0213e-08 | 5.2861e-10 | 1.2249e-09 | 5.4957e-10 | 3.3823e-11 | 141429.203
231452.844 | 8.1275e-09 | 9.847e-09 | 2.5623e-10 | 1.196e-08 | 1.0142e-08 | 5.1641e-10 | 1.2359e-09 | 5.5236e-10 | 3.4216e-11 | 141441.375
231465.016 | 8.124e-09 | 9.9625e-09 | 2.5623e-10 | 1.2143e-08 | 1.0232e-08 | 5.2836e-10 | 1.2331e-09 | 5.5049e-10 | 3.3853e-11 | 141453.547
231477.172 | 8.0994e-09 | 9.9848e-09 | 2.5655e-10 | 1.1955e-08 | 1.018e-08 | 5.1883e-10 | 1.2418e-09 | 5.4885e-10 | 3.3785e-11 | 141465.703
231489.344 | 8.1553e-09 | 9.9093e-09 | 2.5841e-10 | 1.1885e-08 | 1.0094e-08 | 5.238e-10 | 1.2249e-09 | 5.5202e-10 | 3.4012e-11 | 141477.875
231501.516 | 8.0709e-09 | 9.9201e-09 | 2.5843e-10 | 1.1822e-08 | 1.0072e-08 | 5.2014e-10 | 1.233e-09 | 5.5163e-10 | 3.4033e-11 | 141490.047
231513.672 | 8.0971e-09 | 9.9559e-09 | 2.61e-10 | 1.1881e-08 | 1.0149e-08 | 5.2602e-10 | 1.2252e-09 | 5.5523e-10 | 3.3493e-11 | 141502.203
231525.844 | 8.1164e-09 | 9.8962e-09 | 2.5822e-10 | 1.1936e-08 | 1.0125e-08 | 5.2443e-10 | 1.2173e-09 | 5.5258e-10 | 3.3689e-11 | 141514.375
231538.016 | 8.0901e-09 | 1.0019e-08 | 2.5742e-10 | 1.1881e-08 | 1.007e-08 | 5.2055e-10 | 1.2292e-09 | 5.5789e-10 | 3.4061e-11 | 141526.547
231550.172 | 8.1616e-09 | 1.0064e-08 | 2.5903e-10 | 1.2044e-08 | 1.0155e-08 | 5.1949e-10 | 1.2348e-09 | 5.5884e-10 | 3.3548e-11 | 141538.703
231562.344 | 8.1385e-09 | 1.0026e-08 | 2.5683e-10 | 1.1906e-08 | 1.0268e-08 | 5.2418e-10 | 1.2359e-09 | 5.6137e-10 | 3.3841e-11 | 141550.875
231574.516 | 8.0917e-09 | 9.8754e-09 | 2.6282e-10 | 1.1993e-08 | 1.0302e-08 | 5.2909e-10 | 1.2368e-09 | 5.5843e-10 | 3.4031e-11 | 141563.047
231586.672 | 8.0633e-09 | 1.003e-08 | 2.6134e-10 | 1.1955e-08 | 1.0161e-08 | 5.2687e-10 | 1.2514e-09 | 5.5839e-10 | 3.4285e-11 | 141575.203
231598.844 | 8.2085e-09 | 1.0082e-08 | 2.6024e-10 | 1.2053e-08 | 1.0145e-08 | 5.2604e-10 | 1.2281e-09 | 5.5282e-10 | 3.39e-11 | 141587.375
231611.016 | 8.1314e-09 | 1.0059e-08 | 2.5936e-10 | 1.1885e-08 | 1.0121e-08 | 5.1895e-10 | 1.249e-09 | 5.5966e-10 | 3.462e-11 | 141599.547
231623.172 | 8.1723e-09 | 1.0098e-08 | 2.6105e-10 | 1.2052e-08 | 1.017e-08 | 5.2636e-10 | 1.248e-09 | 5.5573e-10 | 3.3962e-11 | 141611.703
231635.344 | 8.0438e-09 | 1.0175e-08 | 2.626e-10 | 1.2141e-08 | 1.0175e-08 | 5.2738e-10 | 1.2486e-09 | 5.6125e-10 | 3.3784e-11 | 141623.875
231647.516 | 8.0716e-09 | 1.0047e-08 | 2.6176e-10 | 1.2084e-08 | 1.0296e-08 | 5.2755e-10 | 1.2393e-09 | 5.5729e-10 | 3.402e-11 | 141636.047
231659.688 | 8.1653e-09 | 9.9974e-09 | 2.5914e-10 | 1.2108e-08 | 1.0179e-08 | 5.279e-10 | 1.2619e-09 | 5.633e-10 | 3.4107e-11 | 141648.219
231671.844 | 8.2492e-09 | 1.0089e-08 | 2.5925e-10 | 1.209e-08 | 1.0125e-08 | 5.2402e-10 | 1.2532e-09 | 5.6301e-10 | 3.4098e-11 | 141660.375
231684.016 | 8.0865e-09 | 9.9723e-09 | 2.5888e-10 | 1.2078e-08 | 1.0182e-08 | 5.1897e-10 | 1.2542e-09 | 5.5703e-10 | 3.4187e-11 | 141672.547
231696.188 | 8.1705e-09 | 1.0003e-08 | 2.6334e-10 | 1.1919e-08 | 1.0209e-08 | 5.2616e-10 | 1.239e-09 | 5.608e-10 | 3.4586e-11 | 141684.719
231708.344 | 8.1122e-09 | 1.0038e-08 | 2.6368e-10 | 1.198e-08 | 1.0297e-08 | 5.2528e-10 | 1.2594e-09 | 5.5794e-10 | 3.426e-11 | 141696.875
231720.516 | 8.1803e-09 | 1.0134e-08 | 2.5949e-10 | 1.1954e-08 | 1.0168e-08 | 5.3077e-10 | 1.2402e-09 | 5.6237e-10 | 3.4348e-11 | 141709.047
231732.688 | 8.0613e-09 | 1.0034e-08 | 2.596e-10 | 1.2059e-08 | 1.0218e-08 | 5.2699e-10 | 1.2465e-09 | 5.5998e-10 | 3.455e-11 | 141721.219
231744.844 | 8.2188e-09 | 1.012e-08 | 2.6236e-10 | 1.2191e-08 | 1.0302e-08 | 5.2533e-10 | 1.2404e-09 | 5.6012e-10 | 3.4936e-11 | 141733.375
231757.016 | 8.2295e-09 | 9.9843e-09 | 2.606e-10 | 1.2247e-08 | 1.0274e-08 | 5.2396e-10 | 1.2592e-09 | 5.5961e-10 | 3.4088e-11 | 141745.547
231769.188 | 8.1126e-09 | 9.9157e-09 | 2.6341e-10 | 1.2118e-08 | 1.0266e-08 | 5.2467e-10 | 1.2401e-09 | 5.622e-10 | 3.4569e-11 | 141757.719
231781.344 | 8.1681e-09 | 1.0004e-08 | 2.6148e-10 | 1.2108e-08 | 1.0318e-08 | 5.2235e-10 | 1.2486e-09 | 5.6094e-10 | 3.4197e-11 | 141769.875
231793.516 | 8.1196e-09 | 1.0076e-08 | 2.6041e-10 | 1.2207e-08 | 1.0148e-08 | 5.2524e-10 | 1.2583e-09 | 5.5983e-10 | 3.3951e-11 | 141782.047
231805.688 | 8.1254e-09 | 1.0069e-08 | 2.6256e-10 | 1.2191e-08 | 1.0311e-08 | 5.2605e-10 | 1.2513e-09 | 5.6373e-10 | 3.4591e-11 | 141794.219
231817.844 | 8.161e-09 | 1.003e-08 | 2.587e-10 | 1.2176e-08 | 1.0235e-08 | 5.228e-10 | 1.2563e-09 | 5.5526e-10 | 3.3979e-11 | 141806.375
231830.016 | 8.1524e-09 | 9.9806e-09 | 2.5999e-10 | 1.2069e-08 | 1.0158e-08 | 5.1955e-10 | 1.2394e-09 | 5.598e-10 | 3.3942e-11 | 141818.547
231842.188 | 8.1178e-09 | 9.8992e-09 | 2.5939e-10 | 1.2081e-08 | 1.0186e-08 | 5.2703e-10 | 1.228e-09 | 5.5947e-10 | 3.3778e-11 | 141830.719
231854.359 | 8.1124e-09 | 1.0074e-08 | 2.5875e-10 | 1.2001e-08 | 1.0144e-08 | 5.2144e-10 | 1.2244e-09 | 5.5915e-10 | 3.387e-11 | 141842.89
231866.516 | 8.1485e-09 | 9.8575e-09 | 2.5776e-10 | 1.207e-08 | 1.0192e-08 | 5.2448e-10 | 1.2443e-09 | 5.6037e-10 | 3.3764e-11 | 141855.047
231878.688 | 8.0387e-09 | 1.0002e-08 | 2.5693e-10 | 1.202e-08 | 1.0164e-08 | 5.2308e-10 | 1.2389e-09 | 5.5532e-10 | 3.3892e-11 | 141867.219
231890.859 | 8.0821e-09 | 9.8603e-09 | 2.6085e-10 | 1.2092e-08 | 1.0137e-08 | 5.2582e-10 | 1.2435e-09 | 5.5303e-10 | 3.4179e-11 | 141879.39
231903.016 | 8.1444e-09 | 9.9489e-09 | 2.5783e-10 | 1.2004e-08 | 1.0173e-08 | 5.2096e-10 | 1.2322e-09 | 5.5737e-10 | 3.3816e-11 | 141891.547
231915.188 | 8.0891e-09 | 9.8444e-09 | 2.5847e-10 | 1.1867e-08 | 1.0034e-08 | 5.214e-10 | 1.2258e-09 | 5.5586e-10 | 3.4124e-11 | 141903.719
231927.359 | 8.108e-09 | 9.9407e-09 | 2.5586e-10 | 1.1904e-08 | 1.0127e-08 | 5.2517e-10 | 1.2286e-09 | 5.5454e-10 | 3.4483e-11 | 141915.89
231939.516 | 8.0889e-09 | 9.9591e-09 | 2.5564e-10 | 1.1797e-08 | 1.0261e-08 | 5.1996e-10 | 1.2313e-09 | 5.588e-10 | 3.4176e-11 | 141928.047
231951.688 | 8.0092e-09 | 9.905e-09 | 2.6186e-10 | 1.2041e-08 | 1.0257e-08 | 5.2285e-10 | 1.2395e-09 | 5.5843e-10 | 3.4152e-11 | 141940.219
231963.859 | 8.0051e-09 | 9.9531e-09 | 2.6015e-10 | 1.2165e-08 | 1.0119e-08 | 5.225e-10 | 1.2371e-09 | 5.5554e-10 | 3.3786e-11 | 141952.39
231976.016 | 8.1742e-09 | 1.0004e-08 | 2.5954e-10 | 1.1956e-08 | 1.0214e-08 | 5.2388e-10 | 1.2426e-09 | 5.5254e-10 | 3.3659e-11 | 141964.547
231988.188 | 8.0908e-09 | 1.001e-08 | 2.5637e-10 | 1.224e-08 | 1.0279e-08 | 5.2174e-10 | 1.2425e-09 | 5.6016e-10 | 3.3806e-11 | 141976.719
232000.359 | 8.113e-09 | 9.9725e-09 | 2.625e-10 | 1.2038e-08 | 1.0217e-08 | 5.2541e-10 | 1.2562e-09 | 5.5769e-10 | 3.3916e-11 | 141988.89
232012.516 | 8.1862e-09 | 9.8669e-09 | 2.6291e-10 | 1.194e-08 | 1.0156e-08 | 5.2726e-10 | 1.2423e-09 | 5.5523e-10 | 3.4274e-11 | 142001.047
232024.688 | 8.1358e-09 | 1.0065e-08 | 2.5986e-10 | 1.2082e-08 | 1.0162e-08 | 5.2103e-10 | 1.245e-09 | 5.5706e-10 | 3.4266e-11 | 142013.219
232036.859 | 8.0508e-09 | 1.0099e-08 | 2.6148e-10 | 1.2142e-08 | 1.0194e-08 | 5.2524e-10 | 1.2412e-09 | 5.5614e-10 | 3.4392e-11 | 142025.39
232049.031 | 8.0803e-09 | 1.0027e-08 | 2.6123e-10 | 1.2103e-08 | 1.026e-08 | 5.2557e-10 | 1.2571e-09 | 5.653e-10 | 3.4155e-11 | 142037.562
232061.188 | 8.1909e-09 | 1.0071e-08 | 2.6295e-10 | 1.2023e-08 | 1.0203e-08 | 5.2838e-10 | 1.2509e-09 | 5.5375e-10 | 3.4098e-11 | 142049.719
232073.359 | 8.1196e-09 | 1.0071e-08 | 2.6037e-10 | 1.1993e-08 | 1.0178e-08 | 5.2458e-10 | 1.2297e-09 | 5.5736e-10 | 3.3951e-11 | 142061.89
232085.531 | 8.1441e-09 | 1.0024e-08 | 2.5861e-10 | 1.2044e-08 | 1.0143e-08 | 5.2169e-10 | 1.2491e-09 | 5.5908e-10 | 3.4324e-11 | 142074.062
232097.688 | 8.1012e-09 | 1.0027e-08 | 2.5811e-10 | 1.2174e-08 | 1.0195e-08 | 5.2332e-10 | 1.2555e-09 | 5.6137e-10 | 3.4057e-11 | 142086.219
232109.859 | 8.062e-09 | 1.0064e-08 | 2.609e-10 | 1.2153e-08 | 1.0207e-08 | 5.2088e-10 | 1.2407e-09 | 5.6046e-10 | 3.405e-11 | 142098.39
232122.031 | 8.1248e-09 | 1.0031e-08 | 2.631e-10 | 1.2089e-08 | 1.0167e-08 | 5.2809e-10 | 1.2435e-09 | 5.6011e-10 | 3.3852e-11 | 142110.562
232134.188 | 8.1448e-09 | 1.0077e-08 | 2.6245e-10 | 1.2164e-08 | 1.0251e-08 | 5.1897e-10 | 1.2419e-09 | 5.6173e-10 | 3.4287e-11 | 142122.719
232146.359 | 8.015e-09 | 9.9725e-09 | 2.6277e-10 | 1.2081e-08 | 1.0246e-08 | 5.2758e-10 | 1.2237e-09 | 5.5933e-10 | 3.3754e-11 | 142134.89
232158.531 | 8.0135e-09 | 9.9984e-09 | 2.6066e-10 | 1.2039e-08 | 1.0102e-08 | 5.2563e-10 | 1.2462e-09 | 5.6112e-10 | 3.3993e-11 | 142147.062
232170.688 | 8.1086e-09 | 1.0094e-08 | 2.6302e-10 | 1.2213e-08 | 1.0124e-08 | 5.201e-10 | 1.2466e-09 | 5.5536e-10 | 3.4062e-11 | 142159.219
232182.859 | 8.0782e-09 | 1.008e-08 | 2.5695e-10 | 1.2065e-08 | 1.0119e-08 | 5.23e-10 | 1.2244e-09 | 5.5837e-10 | 3.3762e-11 | 142171.39
232195.031 | 8.1175e-09 | 9.945e-09 | 2.6071e-10 | 1.2114e-08 | 1.0074e-08 | 5.221e-10 | 1.2446e-09 | 5.5257e-10 | 3.4301e-11 | 142183.562
232207.188 | 8.0174e-09 | 1.0019e-08 | 2.5907e-10 | 1.2053e-08 | 1.0102e-08 | 5.2032e-10 | 1.2351e-09 | 5.602e-10 | 3.4611e-11 | 142195.719
232219.359 | 8.0738e-09 | 9.9206e-09 | 2.5964e-10 | 1.2044e-08 | 1.016e-08 | 5.1936e-10 | 1.2376e-09 | 5.5573e-10 | 3.4412e-11 | 142207.89
232231.531 | 8.0012e-09 | 9.9359e-09 | 2.6238e-10 | 1.2035e-08 | 1.011e-08 | 5.2612e-10 | 1.2455e-09 | 5.6129e-10 | 3.3862e-11 | 142220.062
232243.703 | 8.0934e-09 | 1.0085e-08 | 2.6239e-10 | 1.2004e-08 | 1.0293e-08 | 5.2736e-10 | 1.2498e-09 | 5.5792e-10 | 3.3525e-11 | 142232.234
232255.859 | 8.0355e-09 | 9.9569e-09 | 2.5888e-10 | 1.2058e-08 | 1.0179e-08 | 5.2203e-10 | 1.2443e-09 | 5.5915e-10 | 3.372e-11 | 142244.39
232268.031 | 8.0638e-09 | 9.9621e-09 | 2.6082e-10 | 1.2002e-08 | 1.0076e-08 | 5.234e-10 | 1.2296e-09 | 5.5647e-10 | 3.4045e-11 | 142256.562
232280.203 | 8.1157e-09 | 1.0006e-08 | 2.6023e-10 | 1.208e-08 | 1.0261e-08 | 5.2717e-10 | 1.2546e-09 | 5.5827e-10 | 3.3957e-11 | 142268.734
232292.359 | 8.1212e-09 | 9.931e-09 | 2.59e-10 | 1.2079e-08 | 1.0236e-08 | 5.2022e-10 | 1.2352e-09 | 5.5892e-10 | 3.3732e-11 | 142280.89
232304.531 | 8.0327e-09 | 9.8591e-09 | 2.6006e-10 | 1.2019e-08 | 1.0108e-08 | 5.2341e-10 | 1.2357e-09 | 5.4935e-10 | 3.3842e-11 | 142293.062
232316.703 | 8.0287e-09 | 9.9376e-09 | 2.5996e-10 | 1.2091e-08 | 1.0121e-08 | 5.237e-10 | 1.2434e-09 | 5.5447e-10 | 3.3878e-11 | 142305.234
232328.859 | 8.0106e-09 | 9.9568e-09 | 2.5692e-10 | 1.1977e-08 | 1.0032e-08 | 5.3054e-10 | 1.2307e-09 | 5.5516e-10 | 3.3486e-11 | 142317.39
232341.031 | 7.965e-09 | 9.8601e-09 | 2.6044e-10 | 1.1966e-08 | 1.0025e-08 | 5.2112e-10 | 1.2154e-09 | 5.557e-10 | 3.3688e-11 | 142329.562
232353.203 | 7.9293e-09 | 9.8239e-09 | 2.587e-10 | 1.1915e-08 | 1.0117e-08 | 5.1881e-10 | 1.23e-09 | 5.5249e-10 | 3.3595e-11 | 142341.734
232365.359 | 7.9694e-09 | 9.8056e-09 | 2.596e-10 | 1.2071e-08 | 1.005e-08 | 5.1539e-10 | 1.2352e-09 | 5.5181e-10 | 3.3805e-11 | 142353.89
232377.531 | 7.9977e-09 | 9.7599e-09 | 2.6007e-10 | 1.2036e-08 | 1.0185e-08 | 5.2418e-10 | 1.229e-09 | 5.5259e-10 | 3.3585e-11 | 142366.062
232389.703 | 8.0284e-09 | 9.7983e-09 | 2.583e-10 | 1.194e-08 | 1.0069e-08 | 5.1582e-10 | 1.2421e-09 | 5.4861e-10 | 3.3758e-11 | 142378.234
232401.859 | 8.0287e-09 | 9.8201e-09 | 2.5479e-10 | 1.1752e-08 | 9.9397e-09 | 5.2339e-10 | 1.2395e-09 | 5.5972e-10 | 3.39e-11 | 142390.39
232414.031 | 8.0906e-09 | 9.8316e-09 | 2.5847e-10 | 1.1964e-08 | 1.0094e-08 | 5.1548e-10 | 1.2515e-09 | 5.5224e-10 | 3.3971e-11 | 142402.562
232426.203 | 8.0224e-09 | 9.847e-09 | 2.5397e-10 | 1.2032e-08 | 1.0107e-08 | 5.1892e-10 | 1.2183e-09 | 5.5199e-10 | 3.389e-11 | 142414.734
232438.375 | 7.9578e-09 | 9.8457e-09 | 2.54e-10 | 1.1847e-08 | 1.0113e-08 | 5.1935e-10 | 1.2247e-09 | 5.4951e-10 | 3.3837e-11 | 142426.906
232450.531 | 7.9756e-09 | 9.9281e-09 | 2.5511e-10 | 1.1989e-08 | 1.0096e-08 | 5.1526e-10 | 1.2265e-09 | 5.525e-10 | 3.3402e-11 | 142439.062
232462.703 | 7.9513e-09 | 9.761e-09 | 2.5474e-10 | 1.1864e-08 | 9.9988e-09 | 5.1692e-10 | 1.2297e-09 | 5.5146e-10 | 3.3812e-11 | 142451.234
232474.875 | 7.9167e-09 | 9.8135e-09 | 2.5472e-10 | 1.1859e-08 | 1.0088e-08 | 5.1542e-10 | 1.2294e-09 | 5.4478e-10 | 3.3748e-11 | 142463.406
232487.031 | 8.0174e-09 | 9.8036e-09 | 2.5407e-10 | 1.1829e-08 | 1.0147e-08 | 5.1558e-10 | 1.2215e-09 | 5.5204e-10 | 3.3312e-11 | 142475.562
232499.203 | 8.0149e-09 | 9.8158e-09 | 2.5613e-10 | 1.1924e-08 | 1.0006e-08 | 5.2109e-10 | 1.2298e-09 | 5.4733e-10 | 3.3459e-11 | 142487.734
232511.375 | 7.9581e-09 | 9.8642e-09 | 2.5349e-10 | 1.196e-08 | 1.01e-08 | 5.1838e-10 | 1.2237e-09 | 5.5044e-10 | 3.3645e-11 | 142499.906
232523.531 | 7.9828e-09 | 9.7823e-09 | 2.5413e-10 | 1.193e-08 | 1.0059e-08 | 5.1716e-10 | 1.2238e-09 | 5.5336e-10 | 3.3583e-11 | 142512.062
232535.703 | 7.9756e-09 | 9.823e-09 | 2.5553e-10 | 1.1855e-08 | 1.0065e-08 | 5.2436e-10 | 1.2371e-09 | 5.5498e-10 | 3.3531e-11 | 142524.234
232547.875 | 8.1444e-09 | 9.9596e-09 | 2.553e-10 | 1.1917e-08 | 1.0035e-08 | 5.1745e-10 | 1.2331e-09 | 5.4946e-10 | 3.3777e-11 | 142536.406
232560.031 | 8.0261e-09 | 9.878e-09 | 2.5575e-10 | 1.1928e-08 | 1.0114e-08 | 5.2405e-10 | 1.2231e-09 | 5.4868e-10 | 3.3622e-11 | 142548.562
232572.203 | 7.9708e-09 | 9.8367e-09 | 2.5615e-10 | 1.1864e-08 | 1.0066e-08 | 5.2111e-10 | 1.2414e-09 | 5.5589e-10 | 3.3719e-11 | 142560.734
232584.375 | 8.0538e-09 | 9.7212e-09 | 2.5537e-10 | 1.2012e-08 | 1.0036e-08 | 5.1719e-10 | 1.2197e-09 | 5.4963e-10 | 3.382e-11 | 142572.906
232596.531 | 8.107e-09 | 9.8259e-09 | 2.5669e-10 | 1.1904e-08 | 1.01e-08 | 5.2202e-10 | 1.2192e-09 | 5.5479e-10 | 3.3131e-11 | 142585.062
232608.703 | 8.0215e-09 | 9.855e-09 | 2.5389e-10 | 1.1937e-08 | 1.0045e-08 | 5.2332e-10 | 1.2193e-09 | 5.441e-10 | 3.3876e-11 | 142597.234
232620.875 | 7.9688e-09 | 9.8892e-09 | 2.5564e-10 | 1.1809e-08 | 1.0045e-08 | 5.232e-10 | 1.2243e-09 | 5.5213e-10 | 3.3836e-11 | 142609.406
232633.047 | 8.0754e-09 | 9.7059e-09 | 2.5573e-10 | 1.187e-08 | 9.9898e-09 | 5.2525e-10 | 1.2281e-09 | 5.5752e-10 | 3.4048e-11 | 142621.578
232645.203 | 8.0518e-09 | 9.8384e-09 | 2.5424e-10 | 1.18e-08 | 1.0073e-08 | 5.237e-10 | 1.2265e-09 | 5.518e-10 | 3.3801e-11 | 142633.734
232657.375 | 8.0143e-09 | 9.8576e-09 | 2.5482e-10 | 1.1831e-08 | 9.9939e-09 | 5.2198e-10 | 1.2258e-09 | 5.5349e-10 | 3.3846e-11 | 142645.906
232669.547 | 8.1061e-09 | 9.9724e-09 | 2.5694e-10 | 1.188e-08 | 1.0003e-08 | 5.1626e-10 | 1.2334e-09 | 5.4908e-10 | 3.3375e-11 | 142658.078
232681.703 | 8.1285e-09 | 9.7987e-09 | 2.575e-10 | 1.1798e-08 | 1.0071e-08 | 5.2043e-10 | 1.2303e-09 | 5.5259e-10 | 3.413e-11 | 142670.234
232693.875 | 7.9944e-09 | 9.8569e-09 | 2.5654e-10 | 1.1822e-08 | 1.0061e-08 | 5.2354e-10 | 1.2332e-09 | 5.4614e-10 | 3.3685e-11 | 142682.406
232706.047 | 8.0021e-09 | 9.8024e-09 | 2.5497e-10 | 1.19e-08 | 1.0014e-08 | 5.3074e-10 | 1.2323e-09 | 5.518e-10 | 3.4016e-11 | 142694.578
232718.203 | 8.0903e-09 | 9.8327e-09 | 2.5681e-10 | 1.1843e-08 | 1.0025e-08 | 5.235e-10 | 1.229e-09 | 5.5193e-10 | 3.3879e-11 | 142706.734
232730.375 | 8.1197e-09 | 9.9201e-09 | 2.5909e-10 | 1.1892e-08 | 1.0021e-08 | 5.2058e-10 | 1.2402e-09 | 5.5261e-10 | 3.3682e-11 | 142718.906
232742.547 | 8.0488e-09 | 9.8188e-09 | 2.5549e-10 | 1.201e-08 | 1.0087e-08 | 5.2159e-10 | 1.2355e-09 | 5.4611e-10 | 3.3656e-11 | 142731.078
232754.703 | 8.0624e-09 | 9.7749e-09 | 2.5576e-10 | 1.198e-08 | 1.0053e-08 | 5.2605e-10 | 1.2246e-09 | 5.5493e-10 | 3.3762e-11 | 142743.234
232766.875 | 8.013e-09 | 9.8333e-09 | 2.595e-10 | 1.1906e-08 | 1.0157e-08 | 5.2372e-10 | 1.2293e-09 | 5.5099e-10 | 3.3997e-11 | 142755.406
232779.047 | 8.0114e-09 | 9.8431e-09 | 2.5693e-10 | 1.1947e-08 | 1.0176e-08 | 5.1868e-10 | 1.2455e-09 | 5.5414e-10 | 3.3689e-11 | 142767.578
232791.219 | 8.0612e-09 | 9.856e-09 | 2.5863e-10 | 1.1945e-08 | 1.0112e-08 | 5.2818e-10 | 1.2357e-09 | 5.5318e-10 | 3.3637e-11 | 142779.75
232803.375 | 7.9371e-09 | 9.8246e-09 | 2.6149e-10 | 1.2035e-08 | 1.0061e-08 | 5.3198e-10 | 1.2279e-09 | 5.5966e-10 | 3.4058e-11 | 142791.906
232815.547 | 8.0842e-09 | 9.8441e-09 | 2.6032e-10 | 1.1954e-08 | 1.0082e-08 | 5.2529e-10 | 1.2383e-09 | 5.6007e-10 | 3.3414e-11 | 142804.078
232827.719 | 8.1213e-09 | 9.7321e-09 | 2.5807e-10 | 1.1871e-08 | 1.0083e-08 | 5.2989e-10 | 1.2299e-09 | 5.5905e-10 | 3.3651e-11 | 142816.25
232839.875 | 8.0465e-09 | 9.8132e-09 | 2.5838e-10 | 1.1888e-08 | 1.0087e-08 | 5.221e-10 | 1.232e-09 | 5.5356e-10 | 3.3804e-11 | 142828.406
232852.047 | 8.0691e-09 | 9.9069e-09 | 2.5939e-10 | 1.1898e-08 | 1.0002e-08 | 5.2712e-10 | 1.2347e-09 | 5.5338e-10 | 3.3672e-11 | 142840.578
232864.219 | 8.0514e-09 | 9.9149e-09 | 2.595e-10 | 1.1911e-08 | 1.0078e-08 | 5.2327e-10 | 1.2418e-09 | 5.5039e-10 | 3.3873e-11 | 142852.75
232876.375 | 8.0775e-09 | 9.9287e-09 | 2.5464e-10 | 1.1943e-08 | 1.0002e-08 | 5.2102e-10 | 1.2313e-09 | 5.5323e-10 | 3.3634e-11 | 142864.906
232888.547 | 8.1308e-09 | 9.9696e-09 | 2.629e-10 | 1.1999e-08 | 1.0053e-08 | 5.2034e-10 | 1.2374e-09 | 5.5412e-10 | 3.3898e-11 | 142877.078
232900.719 | 8.1784e-09 | 1.0034e-08 | 2.6289e-10 | 1.1935e-08 | 1.01e-08 | 5.2419e-10 | 1.2537e-09 | 5.5257e-10 | 3.3737e-11 | 142889.25
232912.875 | 8.0509e-09 | 9.9355e-09 | 2.5983e-10 | 1.2043e-08 | 1.0019e-08 | 5.2792e-10 | 1.2352e-09 | 5.5666e-10 | 3.3406e-11 | 142901.406
232925.047 | 7.9896e-09 | 9.8778e-09 | 2.5735e-10 | 1.1853e-08 | 9.9915e-09 | 5.2077e-10 | 1.2359e-09 | 5.5204e-10 | 3.3429e-11 | 142913.578
232937.219 | 8.0821e-09 | 9.8415e-09 | 2.5685e-10 | 1.1998e-08 | 9.9959e-09 | 5.2192e-10 | 1.2357e-09 | 5.5601e-10 | 3.3627e-11 | 142925.75
232949.375 | 8.0859e-09 | 9.8443e-09 | 2.5846e-10 | 1.1924e-08 | 1.0133e-08 | 5.2007e-10 | 1.2275e-09 | 5.53e-10 | 3.3857e-11 | 142937.906
232961.547 | 8.0377e-09 | 9.7877e-09 | 2.5936e-10 | 1.2081e-08 | 9.9512e-09 | 5.23e-10 | 1.2296e-09 | 5.5456e-10 | 3.3335e-11 | 142950.078
232973.719 | 8.0299e-09 | 9.7481e-09 | 2.5966e-10 | 1.2012e-08 | 1.0047e-08 | 5.1755e-10 | 1.2304e-09 | 5.572e-10 | 3.3289e-11 | 142962.25
232985.891 | 8.0774e-09 | 9.6884e-09 | 2.5845e-10 | 1.192e-08 | 1.0024e-08 | 5.2141e-10 | 1.2305e-09 | 5.4684e-10 | 3.3421e-11 | 142974.422
232998.047 | 8.0193e-09 | 9.7817e-09 | 2.5792e-10 | 1.199e-08 | 9.9659e-09 | 5.2123e-10 | 1.2311e-09 | 5.4933e-10 | 3.3219e-11 | 142986.578
233010.219 | 8.0759e-09 | 9.7156e-09 | 2.5707e-10 | 1.1797e-08 | 1.0058e-08 | 5.2271e-10 | 1.2234e-09 | 5.4648e-10 | 3.3167e-11 | 142998.75
233022.391 | 8.0788e-09 | 9.8097e-09 | 2.5432e-10 | 1.189e-08 | 9.963e-09 | 5.2526e-10 | 1.2294e-09 | 5.5089e-10 | 3.3433e-11 | 143010.922
233034.547 | 7.9533e-09 | 9.7146e-09 | 2.5446e-10 | 1.1773e-08 | 9.8612e-09 | 5.192e-10 | 1.2189e-09 | 5.5502e-10 | 3.3711e-11 | 143023.078
233046.719 | 7.9753e-09 | 9.7939e-09 | 2.5488e-10 | 1.1908e-08 | 9.9719e-09 | 5.2223e-10 | 1.228e-09 | 5.546e-10 | 3.3253e-11 | 143035.25
233058.891 | 8.0171e-09 | 9.7783e-09 | 2.5979e-10 | 1.1918e-08 | 9.9431e-09 | 5.2191e-10 | 1.2289e-09 | 5.5509e-10 | 3.3479e-11 | 143047.422
233071.047 | 8.0539e-09 | 9.7344e-09 | 2.5574e-10 | 1.1971e-08 | 1.0061e-08 | 5.2028e-10 | 1.2284e-09 | 5.4684e-10 | 3.362e-11 | 143059.578
233083.219 | 8.0929e-09 | 9.6948e-09 | 2.5702e-10 | 1.1841e-08 | 1.0043e-08 | 5.2445e-10 | 1.2274e-09 | 5.5208e-10 | 3.373e-11 | 143071.75
233095.391 | 7.9879e-09 | 9.7155e-09 | 2.5661e-10 | 1.1978e-08 | 9.9269e-09 | 5.2258e-10 | 1.226e-09 | 5.5044e-10 | 3.3349e-11 | 143083.922
233107.547 | 8.0188e-09 | 9.7846e-09 | 2.5668e-10 | 1.1839e-08 | 9.9456e-09 | 5.2241e-10 | 1.2268e-09 | 5.5672e-10 | 3.33e-11 | 143096.078
233119.719 | 7.9892e-09 | 9.8493e-09 | 2.5615e-10 | 1.1952e-08 | 1.0002e-08 | 5.1959e-10 | 1.2213e-09 | 5.6017e-10 | 3.393e-11 | 143108.25
233131.891 | 7.9743e-09 | 9.8914e-09 | 2.6015e-10 | 1.2028e-08 | 9.9762e-09 | 5.2146e-10 | 1.2394e-09 | 5.4981e-10 | 3.3994e-11 | 143120.422
233144.047 | 8.1042e-09 | 9.7696e-09 | 2.5867e-10 | 1.1897e-08 | 1.0063e-08 | 5.2209e-10 | 1.2441e-09 | 5.5259e-10 | 3.3777e-11 | 143132.578
233156.219 | 8.1357e-09 | 9.8713e-09 | 2.5991e-10 | 1.2008e-08 | 1.0128e-08 | 5.2239e-10 | 1.2305e-09 | 5.4982e-10 | 3.3561e-11 | 143144.75
233168.391 | 8.1474e-09 | 9.8255e-09 | 2.5955e-10 | 1.1894e-08 | 9.9974e-09 | 5.2631e-10 | 1.2234e-09 | 5.4935e-10 | 3.343e-11 | 143156.922
233180.563 | 7.9942e-09 | 9.7318e-09 | 2.5757e-10 | 1.1887e-08 | 1.0052e-08 | 5.2323e-10 | 1.2482e-09 | 5.5503e-10 | 3.3748e-11 | 143169.094
233192.719 | 8.0281e-09 | 9.8069e-09 | 2.5975e-10 | 1.1947e-08 | 1.0023e-08 | 5.2194e-10 | 1.2304e-09 | 5.5674e-10 | 3.3448e-11 | 143181.25
233204.891 | 8.0545e-09 | 9.7221e-09 | 2.6042e-10 | 1.2006e-08 | 1.0131e-08 | 5.2622e-10 | 1.23e-09 | 5.5763e-10 | 3.3634e-11 | 143193.422
233217.063 | 8.0974e-09 | 9.8411e-09 | 2.6034e-10 | 1.1956e-08 | 1.0026e-08 | 5.2471e-10 | 1.2319e-09 | 5.5453e-10 | 3.3843e-11 | 143205.594
233229.219 | 8.0954e-09 | 9.8629e-09 | 2.6009e-10 | 1.1969e-08 | 1.0037e-08 | 5.202e-10 | 1.248e-09 | 5.5455e-10 | 3.3614e-11 | 143217.75
233241.391 | 7.9862e-09 | 9.8817e-09 | 2.5869e-10 | 1.1917e-08 | 1.0038e-08 | 5.2363e-10 | 1.232e-09 | 5.5798e-10 | 3.3603e-11 | 143229.922
233253.563 | 8.0189e-09 | 9.7068e-09 | 2.6057e-10 | 1.2081e-08 | 1.0016e-08 | 5.1851e-10 | 1.2555e-09 | 5.5942e-10 | 3.3775e-11 | 143242.094
233265.719 | 8.1345e-09 | 9.8835e-09 | 2.5985e-10 | 1.186e-08 | 1.0088e-08 | 5.2312e-10 | 1.2594e-09 | 5.5392e-10 | 3.3791e-11 | 143254.25
233277.891 | 7.9954e-09 | 9.895e-09 | 2.6042e-10 | 1.1965e-08 | 1.0024e-08 | 5.2636e-10 | 1.2379e-09 | 5.5677e-10 | 3.3918e-11 | 143266.422
233290.063 | 8.0132e-09 | 9.8334e-09 | 2.5983e-10 | 1.2138e-08 | 9.9889e-09 | 5.2315e-10 | 1.2285e-09 | 5.5851e-10 | 3.3564e-11 | 143278.594
233302.219 | 8.0984e-09 | 9.7642e-09 | 2.5838e-10 | 1.2014e-08 | 1.0027e-08 | 5.192e-10 | 1.2393e-09 | 5.5024e-10 | 3.3336e-11 | 143290.75
233314.391 | 8.082e-09 | 9.7664e-09 | 2.5713e-10 | 1.1873e-08 | 9.9779e-09 | 5.2653e-10 | 1.2291e-09 | 5.4964e-10 | 3.3353e-11 | 143302.922
233326.563 | 8.072e-09 | 9.9106e-09 | 2.5877e-10 | 1.1969e-08 | 1.0123e-08 | 5.2048e-10 | 1.2262e-09 | 5.5196e-10 | 3.3646e-11 | 143315.094
233338.719 | 8.0403e-09 | 9.7859e-09 | 2.624e-10 | 1.1842e-08 | 9.998e-09 | 5.2374e-10 | 1.2216e-09 | 5.5946e-10 | 3.4182e-11 | 143327.25
233350.891 | 8.0607e-09 | 9.8375e-09 | 2.5906e-10 | 1.1909e-08 | 1.0066e-08 | 5.2279e-10 | 1.231e-09 | 5.5826e-10 | 3.3452e-11 | 143339.422
233363.063 | 8.1177e-09 | 9.7138e-09 | 2.5675e-10 | 1.1877e-08 | 1.0058e-08 | 5.1881e-10 | 1.2229e-09 | 5.5142e-10 | 3.3521e-11 | 143351.594
233375.234 | 7.9947e-09 | 9.9128e-09 | 2.5818e-10 | 1.1888e-08 | 9.9243e-09 | 5.2587e-10 | 1.2358e-09 | 5.5118e-10 | 3.3653e-11 | 143363.765
233387.391 | 8.1231e-09 | 9.8199e-09 | 2.6023e-10 | 1.182e-08 | 1.0088e-08 | 5.1979e-10 | 1.238e-09 | 5.5509e-10 | 3.3956e-11 | 143375.922
233399.563 | 8.0127e-09 | 9.8149e-09 | 2.5986e-10 | 1.1955e-08 | 1.0113e-08 | 5.1797e-10 | 1.2345e-09 | 5.5638e-10 | 3.3399e-11 | 143388.094
233411.734 | 8.0706e-09 | 9.7794e-09 | 2.604e-10 | 1.1919e-08 | 1.0057e-08 | 5.2742e-10 | 1.2455e-09 | 5.5983e-10 | 3.4044e-11 | 143400.265
233423.891 | 7.962e-09 | 9.822e-09 | 2.595e-10 | 1.1776e-08 | 1.0129e-08 | 5.261e-10 | 1.2442e-09 | 5.5824e-10 | 3.3961e-11 | 143412.422
233436.063 | 8.0501e-09 | 9.7918e-09 | 2.5975e-10 | 1.2e-08 | 9.9976e-09 | 5.1784e-10 | 1.2262e-09 | 5.5311e-10 | 3.367e-11 | 143424.594
233448.234 | 8.0105e-09 | 9.8959e-09 | 2.6146e-10 | 1.2065e-08 | 9.9952e-09 | 5.238e-10 | 1.2378e-09 | 5.519e-10 | 3.3829e-11 | 143436.765
233460.391 | 8.0416e-09 | 9.7306e-09 | 2.5816e-10 | 1.1988e-08 | 1.0037e-08 | 5.2147e-10 | 1.2388e-09 | 5.5336e-10 | 3.4128e-11 | 143448.922
233472.563 | 8.0541e-09 | 9.873e-09 | 2.5961e-10 | 1.2091e-08 | 1.0121e-08 | 5.2435e-10 | 1.2338e-09 | 5.6417e-10 | 3.3821e-11 | 143461.094
233484.734 | 7.9964e-09 | 9.8313e-09 | 2.5992e-10 | 1.2037e-08 | 1.0056e-08 | 5.2037e-10 | 1.2355e-09 | 5.5773e-10 | 3.3831e-11 | 143473.265
233496.891 | 8.0693e-09 | 9.7759e-09 | 2.5938e-10 | 1.1972e-08 | 9.9658e-09 | 5.2067e-10 | 1.2246e-09 | 5.5742e-10 | 3.3847e-11 | 143485.422
233509.063 | 8.0338e-09 | 9.8514e-09 | 2.5904e-10 | 1.1941e-08 | 1.0022e-08 | 5.3091e-10 | 1.2453e-09 | 5.5538e-10 | 3.3695e-11 | 143497.594
233521.234 | 7.9568e-09 | 9.9046e-09 | 2.5831e-10 | 1.196e-08 | 1.0005e-08 | 5.2531e-10 | 1.2364e-09 | 5.5639e-10 | 3.3572e-11 | 143509.765
233533.391 | 8.0331e-09 | 9.9312e-09 | 2.5899e-10 | 1.1983e-08 | 1.0028e-08 | 5.2275e-10 | 1.229e-09 | 5.507e-10 | 3.3734e-11 | 143521.922
233545.563 | 8.0212e-09 | 9.8273e-09 | 2.599e-10 | 1.1848e-08 | 9.9503e-09 | 5.1796e-10 | 1.2396e-09 | 5.6469e-10 | 3.3675e-11 | 143534.094
233557.734 | 8.006e-09 | 9.7961e-09 | 2.5827e-10 | 1.1726e-08 | 9.9449e-09 | 5.2643e-10 | 1.2274e-09 | 5.543e-10 | 3.3816e-11 | 143546.265
233569.906 | 8.0382e-09 | 9.867e-09 | 2.5805e-10 | 1.1771e-08 | 9.9798e-09 | 5.2211e-10 | 1.245e-09 | 5.5697e-10 | 3.328e-11 | 143558.437
233582.063 | 8.0884e-09 | 9.8162e-09 | 2.6104e-10 | 1.215e-08 | 1.0055e-08 | 5.2378e-10 | 1.248e-09 | 5.5864e-10 | 3.3978e-11 | 143570.594
233594.234 | 8.0182e-09 | 9.8685e-09 | 2.6138e-10 | 1.2078e-08 | 1.0067e-08 | 5.2161e-10 | 1.2434e-09 | 5.5939e-10 | 3.3851e-11 | 143582.765
233606.406 | 8.1309e-09 | 9.7956e-09 | 2.5837e-10 | 1.192e-08 | 1.0117e-08 | 5.1656e-10 | 1.2515e-09 | 5.578e-10 | 3.3532e-11 | 143594.937
233618.563 | 7.9628e-09 | 9.8218e-09 | 2.59e-10 | 1.195e-08 | 9.9957e-09 | 5.2421e-10 | 1.2316e-09 | 5.5472e-10 | 3.3884e-11 | 143607.094
233630.734 | 8.1416e-09 | 9.7912e-09 | 2.5816e-10 | 1.2264e-08 | 1.0124e-08 | 5.2467e-10 | 1.241e-09 | 5.5927e-10 | 3.3894e-11 | 143619.265
233642.906 | 8.1403e-09 | 9.827e-09 | 2.5932e-10 | 1.1825e-08 | 9.9952e-09 | 5.192e-10 | 1.2185e-09 | 5.5754e-10 | 3.3698e-11 | 143631.437
233655.063 | 8.0369e-09 | 9.8449e-09 | 2.6055e-10 | 1.1917e-08 | 1.002e-08 | 5.1884e-10 | 1.2322e-09 | 5.4911e-10 | 3.3666e-11 | 143643.594
233667.234 | 7.9899e-09 | 9.8001e-09 | 2.5911e-10 | 1.1871e-08 | 9.9528e-09 | 5.1481e-10 | 1.2246e-09 | 5.5094e-10 | 3.3688e-11 | 143655.765
233679.406 | 7.9583e-09 | 9.8054e-09 | 2.6005e-10 | 1.1957e-08 | 9.9292e-09 | 5.1984e-10 | 1.229e-09 | 5.485e-10 | 3.3356e-11 | 143667.937
233691.563 | 7.9087e-09 | 9.7721e-09 | 2.5761e-10 | 1.1943e-08 | 9.9858e-09 | 5.2073e-10 | 1.2211e-09 | 5.4639e-10 | 3.366e-11 | 143680.094
233703.734 | 7.9324e-09 | 9.7697e-09 | 2.591e-10 | 1.1938e-08 | 9.898e-09 | 5.2035e-10 | 1.2252e-09 | 5.4987e-10 | 3.3299e-11 | 143692.265
233715.906 | 7.955e-09 | 9.7855e-09 | 2.6164e-10 | 1.2004e-08 | 1.0018e-08 | 5.2131e-10 | 1.2362e-09 | 5.5001e-10 | 3.3537e-11 | 143704.437
233728.063 | 7.9517e-09 | 9.7882e-09 | 2.5924e-10 | 1.1865e-08 | 1.0053e-08 | 5.2133e-10 | 1.2321e-09 | 5.5919e-10 | 3.3188e-11 | 143716.594
233740.234 | 8.0966e-09 | 9.6704e-09 | 2.586e-10 | 1.1896e-08 | 9.9607e-09 | 5.2497e-10 | 1.234e-09 | 5.469e-10 | 3.379e-11 | 143728.765
233752.406 | 7.9459e-09 | 9.8147e-09 | 2.5935e-10 | 1.1912e-08 | 1.002e-08 | 5.149e-10 | 1.2478e-09 | 5.5198e-10 | 3.3596e-11 | 143740.937
233764.578 | 8.0429e-09 | 9.7802e-09 | 2.634e-10 | 1.1983e-08 | 9.9497e-09 | 5.2052e-10 | 1.2371e-09 | 5.5205e-10 | 3.3856e-11 | 143753.109
233776.734 | 8.0266e-09 | 9.7346e-09 | 2.592e-10 | 1.1983e-08 | 1.0019e-08 | 5.2068e-10 | 1.2316e-09 | 5.5887e-10 | 3.3669e-11 | 143765.265
233788.906 | 8.0186e-09 | 9.778e-09 | 2.5729e-10 | 1.193e-08 | 9.9254e-09 | 5.1954e-10 | 1.2292e-09 | 5.5422e-10 | 3.3147e-11 | 143777.437
233801.078 | 8.043e-09 | 9.667e-09 | 2.5935e-10 | 1.1844e-08 | 9.941e-09 | 5.1927e-10 | 1.2303e-09 | 5.5466e-10 | 3.3454e-11 | 143789.609
233813.234 | 7.9391e-09 | 9.7528e-09 | 2.5668e-10 | 1.1767e-08 | 9.9449e-09 | 5.1858e-10 | 1.2364e-09 | 5.5053e-10 | 3.3596e-11 | 143801.765
233825.406 | 7.9856e-09 | 9.7748e-09 | 2.539e-10 | 1.1787e-08 | 9.8486e-09 | 5.1869e-10 | 1.2394e-09 | 5.486e-10 | 3.3591e-11 | 143813.937
233837.578 | 8.0217e-09 | 9.7727e-09 | 2.5579e-10 | 1.1957e-08 | 9.978e-09 | 5.2205e-10 | 1.223e-09 | 5.4665e-10 | 3.3198e-11 | 143826.109
233849.734 | 8.037e-09 | 9.7485e-09 | 2.584e-10 | 1.1913e-08 | 1.0005e-08 | 5.2105e-10 | 1.2205e-09 | 5.5506e-10 | 3.3428e-11 | 143838.265
233861.906 | 7.9077e-09 | 9.7811e-09 | 2.5812e-10 | 1.1737e-08 | 9.9261e-09 | 5.1983e-10 | 1.2323e-09 | 5.5505e-10 | 3.3182e-11 | 143850.437
233874.078 | 8.0173e-09 | 9.8018e-09 | 2.5802e-10 | 1.2072e-08 | 9.9662e-09 | 5.2447e-10 | 1.2329e-09 | 5.5192e-10 | 3.3377e-11 | 143862.609
233886.234 | 7.9595e-09 | 9.786e-09 | 2.6023e-10 | 1.1919e-08 | 9.9692e-09 | 5.2502e-10 | 1.2276e-09 | 5.5547e-10 | 3.3296e-11 | 143874.765
233898.406 | 8.0003e-09 | 9.7695e-09 | 2.6227e-10 | 1.1786e-08 | 9.8824e-09 | 5.2859e-10 | 1.2321e-09 | 5.5523e-10 | 3.3563e-11 | 143886.937
233910.578 | 8.0266e-09 | 9.8568e-09 | 2.6067e-10 | 1.1689e-08 | 9.9063e-09 | 5.222e-10 | 1.2342e-09 | 5.461e-10 | 3.3472e-11 | 143899.109
233922.734 | 8.0091e-09 | 9.8415e-09 | 2.5753e-10 | 1.1829e-08 | 9.9791e-09 | 5.2021e-10 | 1.2374e-09 | 5.4832e-10 | 3.3838e-11 | 143911.265
233934.906 | 7.9616e-09 | 9.7826e-09 | 2.5912e-10 | 1.1932e-08 | 9.9749e-09 | 5.2426e-10 | 1.2349e-09 | 5.5068e-10 | 3.3577e-11 | 143923.437
233947.078 | 7.9601e-09 | 9.7437e-09 | 2.5841e-10 | 1.1655e-08 | 1.0049e-08 | 5.2098e-10 | 1.234e-09 | 5.5542e-10 | 3.3466e-11 | 143935.609
233959.25 | 7.9164e-09 | 9.7658e-09 | 2.5819e-10 | 1.1985e-08 | 1.0034e-08 | 5.2624e-10 | 1.2442e-09 | 5.5862e-10 | 3.3863e-11 | 143947.781
233971.406 | 8.124e-09 | 9.7331e-09 | 2.6114e-10 | 1.1929e-08 | 1.0062e-08 | 5.2377e-10 | 1.2279e-09 | 5.5704e-10 | 3.3695e-11 | 143959.937
233983.578 | 8.0968e-09 | 9.8009e-09 | 2.6038e-10 | 1.1806e-08 | 1.0077e-08 | 5.2686e-10 | 1.2258e-09 | 5.4979e-10 | 3.3374e-11 | 143972.109
233995.75 | 7.9408e-09 | 9.799e-09 | 2.5998e-10 | 1.1832e-08 | 9.9791e-09 | 5.2163e-10 | 1.2271e-09 | 5.5165e-10 | 3.3933e-11 | 143984.281
234007.906 | 8.0535e-09 | 9.9365e-09 | 2.5772e-10 | 1.1866e-08 | 9.8923e-09 | 5.233e-10 | 1.2299e-09 | 5.5051e-10 | 3.3526e-11 | 143996.437
234020.078 | 7.9544e-09 | 9.758e-09 | 2.6102e-10 | 1.1859e-08 | 9.9128e-09 | 5.2143e-10 | 1.2363e-09 | 5.5962e-10 | 3.3281e-11 | 144008.609
234032.25 | 8.0109e-09 | 9.7651e-09 | 2.6141e-10 | 1.1997e-08 | 9.9465e-09 | 5.2514e-10 | 1.2301e-09 | 5.5275e-10 | 3.3479e-11 | 144020.781
234044.406 | 7.9263e-09 | 9.833e-09 | 2.58e-10 | 1.1942e-08 | 9.916e-09 | 5.2665e-10 | 1.2271e-09 | 5.5732e-10 | 3.3335e-11 | 144032.937
234056.578 | 8.0375e-09 | 9.7442e-09 | 2.6121e-10 | 1.1892e-08 | 1.0031e-08 | 5.2427e-10 | 1.228e-09 | 5.5635e-10 | 3.3679e-11 | 144045.109
234068.75 | 8.0412e-09 | 9.7743e-09 | 2.5865e-10 | 1.1955e-08 | 9.9563e-09 | 5.2289e-10 | 1.2398e-09 | 5.5602e-10 | 3.3552e-11 | 144057.281
234080.906 | 7.9945e-09 | 9.9386e-09 | 2.6051e-10 | 1.1899e-08 | 9.9245e-09 | 5.2656e-10 | 1.2359e-09 | 5.5251e-10 | 3.3498e-11 | 144069.437
234093.078 | 8.0603e-09 | 9.8242e-09 | 2.579e-10 | 1.1995e-08 | 9.9802e-09 | 5.2185e-10 | 1.2415e-09 | 5.5406e-10 | 3.3795e-11 | 144081.609
234105.25 | 8.0623e-09 | 9.89e-09 | 2.6087e-10 | 1.1851e-08 | 9.9972e-09 | 5.2485e-10 | 1.2363e-09 | 5.5594e-10 | 3.3525e-11 | 144093.781
234117.406 | 7.9704e-09 | 9.7179e-09 | 2.6023e-10 | 1.1943e-08 | 9.8255e-09 | 5.31e-10 | 1.2363e-09 | 5.6061e-10 | 3.3647e-11 | 144105.937
234129.578 | 8.0671e-09 | 9.8084e-09 | 2.6109e-10 | 1.1942e-08 | 9.9917e-09 | 5.22e-10 | 1.2444e-09 | 5.5113e-10 | 3.3255e-11 | 144118.109
234141.75 | 7.9858e-09 | 9.7297e-09 | 2.6074e-10 | 1.1905e-08 | 9.9291e-09 | 5.2817e-10 | 1.2305e-09 | 5.5765e-10 | 3.3646e-11 | 144130.281
234153.922 | 7.9366e-09 | 9.859e-09 | 2.5949e-10 | 1.1937e-08 | 1.0062e-08 | 5.3255e-10 | 1.2316e-09 | 5.5876e-10 | 3.3372e-11 | 144142.453
234166.078 | 8.0103e-09 | 9.8666e-09 | 2.5755e-10 | 1.1964e-08 | 1.0045e-08 | 5.3296e-10 | 1.2329e-09 | 5.5486e-10 | 3.3459e-11 | 144154.609
234178.25 | 7.9436e-09 | 9.6485e-09 | 2.6156e-10 | 1.2118e-08 | 1.0014e-08 | 5.278e-10 | 1.2432e-09 | 5.5846e-10 | 3.3639e-11 | 144166.781
234190.422 | 7.9947e-09 | 9.8578e-09 | 2.5918e-10 | 1.1924e-08 | 1.0111e-08 | 5.181e-10 | 1.2387e-09 | 5.5586e-10 | 3.3795e-11 | 144178.953
234202.578 | 7.9808e-09 | 9.8545e-09 | 2.6126e-10 | 1.1934e-08 | 1.0115e-08 | 5.2914e-10 | 1.2313e-09 | 5.4932e-10 | 3.3509e-11 | 144191.109
234214.75 | 8.0224e-09 | 9.8492e-09 | 2.5869e-10 | 1.1916e-08 | 1.0114e-08 | 5.3143e-10 | 1.2473e-09 | 5.5098e-10 | 3.417e-11 | 144203.281
234226.922 | 8.0264e-09 | 9.821e-09 | 2.6453e-10 | 1.2002e-08 | 1.0032e-08 | 5.2418e-10 | 1.2454e-09 | 5.6057e-10 | 3.3644e-11 | 144215.453
234239.078 | 7.9802e-09 | 9.8164e-09 | 2.5836e-10 | 1.1948e-08 | 1.0079e-08 | 5.2573e-10 | 1.238e-09 | 5.5906e-10 | 3.3665e-11 | 144227.609
234251.25 | 7.9559e-09 | 9.7218e-09 | 2.5899e-10 | 1.2071e-08 | 1.0016e-08 | 5.2729e-10 | 1.2455e-09 | 5.5096e-10 | 3.2989e-11 | 144239.781
234263.422 | 7.9951e-09 | 9.7052e-09 | 2.6093e-10 | 1.208e-08 | 1.0009e-08 | 5.2521e-10 | 1.2198e-09 | 5.6416e-10 | 3.4119e-11 | 144251.953
234275.578 | 7.9974e-09 | 9.6801e-09 | 2.6041e-10 | 1.1845e-08 | 1.0005e-08 | 5.2121e-10 | 1.2443e-09 | 5.5341e-10 | 3.3672e-11 | 144264.109
234287.75 | 8.0548e-09 | 9.7624e-09 | 2.5754e-10 | 1.1982e-08 | 1.0026e-08 | 5.2305e-10 | 1.2403e-09 | 5.523e-10 | 3.3762e-11 | 144276.281
234299.922 | 8.0334e-09 | 9.7642e-09 | 2.5996e-10 | 1.2052e-08 | 9.9414e-09 | 5.2559e-10 | 1.2376e-09 | 5.5396e-10 | 3.3861e-11 | 144288.453
234312.094 | 8.0876e-09 | 9.8032e-09 | 2.5946e-10 | 1.2103e-08 | 1.0002e-08 | 5.2326e-10 | 1.2341e-09 | 5.5321e-10 | 3.3409e-11 | 144300.625
234324.25 | 8.0307e-09 | 9.7179e-09 | 2.576e-10 | 1.1972e-08 | 9.9488e-09 | 5.22e-10 | 1.221e-09 | 5.5091e-10 | 3.3093e-11 | 144312.781
234336.422 | 8.0347e-09 | 9.733e-09 | 2.5754e-10 | 1.1888e-08 | 9.8746e-09 | 5.2383e-10 | 1.2358e-09 | 5.4925e-10 | 3.3347e-11 | 144324.953
234348.594 | 8.0411e-09 | 9.7541e-09 | 2.5977e-10 | 1.183e-08 | 9.949e-09 | 5.2029e-10 | 1.2189e-09 | 5.5953e-10 | 3.3135e-11 | 144337.125
234360.75 | 7.9262e-09 | 9.8037e-09 | 2.5834e-10 | 1.1964e-08 | 9.9025e-09 | 5.2624e-10 | 1.231e-09 | 5.479e-10 | 3.3745e-11 | 144349.281
234372.922 | 8.0349e-09 | 9.7905e-09 | 2.578e-10 | 1.1909e-08 | 1.0033e-08 | 5.1995e-10 | 1.2419e-09 | 5.5241e-10 | 3.3474e-11 | 144361.453
234385.094 | 8.1329e-09 | 9.7919e-09 | 2.6249e-10 | 1.1891e-08 | 1.0009e-08 | 5.1781e-10 | 1.2357e-09 | 5.4941e-10 | 3.3693e-11 | 144373.625
234397.25 | 8.0713e-09 | 9.793e-09 | 2.5915e-10 | 1.1928e-08 | 9.991e-09 | 5.1859e-10 | 1.2405e-09 | 5.5026e-10 | 3.3531e-11 | 144385.781
234409.422 | 7.957e-09 | 9.7477e-09 | 2.5762e-10 | 1.181e-08 | 9.9287e-09 | 5.2209e-10 | 1.236e-09 | 5.5736e-10 | 3.3753e-11 | 144397.953
234421.594 | 8.0452e-09 | 9.8024e-09 | 2.5907e-10 | 1.1925e-08 | 9.9968e-09 | 5.2282e-10 | 1.2257e-09 | 5.5373e-10 | 3.3753e-11 | 144410.125
234433.75 | 7.9047e-09 | 9.9246e-09 | 2.6067e-10 | 1.1952e-08 | 1.001e-08 | 5.2126e-10 | 1.2325e-09 | 5.5433e-10 | 3.3443e-11 | 144422.281
234445.922 | 7.9835e-09 | 9.7699e-09 | 2.607e-10 | 1.1986e-08 | 9.9276e-09 | 5.1914e-10 | 1.2265e-09 | 5.4768e-10 | 3.3151e-11 | 144434.453
234458.094 | 7.8882e-09 | 9.6937e-09 | 2.5742e-10 | 1.1774e-08 | 9.8526e-09 | 5.1112e-10 | 1.2155e-09 | 5.4395e-10 | 3.3458e-11 | 144446.625
234470.25 | 7.8391e-09 | 9.7035e-09 | 2.5383e-10 | 1.1825e-08 | 9.9308e-09 | 5.116e-10 | 1.2204e-09 | 5.4993e-10 | 3.3376e-11 | 144458.781
234482.422 | 7.994e-09 | 9.6406e-09 | 2.537e-10 | 1.1702e-08 | 9.9049e-09 | 5.0855e-10 | 1.2169e-09 | 5.4743e-10 | 3.3027e-11 | 144470.953
234494.594 | 7.9299e-09 | 9.6634e-09 | 2.5522e-10 | 1.1922e-08 | 9.9885e-09 | 5.1737e-10 | 1.2276e-09 | 5.5041e-10 | 3.2963e-11 | 144483.125
234506.766 | 7.9429e-09 | 9.7214e-09 | 2.5639e-10 | 1.1839e-08 | 1.0003e-08 | 5.2116e-10 | 1.2361e-09 | 5.5544e-10 | 3.2805e-11 | 144495.297
234518.922 | 7.9144e-09 | 9.6105e-09 | 2.556e-10 | 1.175e-08 | 9.9432e-09 | 5.1226e-10 | 1.2242e-09 | 5.476e-10 | 3.3235e-11 | 144507.453
234531.094 | 7.8667e-09 | 9.6301e-09 | 2.5403e-10 | 1.1806e-08 | 9.8738e-09 | 5.1015e-10 | 1.229e-09 | 5.5157e-10 | 3.3161e-11 | 144519.625
234543.266 | 7.9833e-09 | 9.7139e-09 | 2.548e-10 | 1.1795e-08 | 9.8952e-09 | 5.1819e-10 | 1.2086e-09 | 5.4875e-10 | 3.3493e-11 | 144531.797
234555.422 | 7.8589e-09 | 9.7796e-09 | 2.5518e-10 | 1.1821e-08 | 9.9299e-09 | 5.1648e-10 | 1.2064e-09 | 5.4703e-10 | 3.3335e-11 | 144543.953
234567.594 | 7.9457e-09 | 9.6122e-09 | 2.5265e-10 | 1.187e-08 | 9.8822e-09 | 5.1355e-10 | 1.2248e-09 | 5.5186e-10 | 3.3255e-11 | 144556.125
234579.766 | 7.9503e-09 | 9.598e-09 | 2.5437e-10 | 1.1765e-08 | 9.888e-09 | 5.1522e-10 | 1.231e-09 | 5.4985e-10 | 3.35e-11 | 144568.297
234591.922 | 7.8563e-09 | 9.6413e-09 | 2.5772e-10 | 1.2036e-08 | 9.8194e-09 | 5.1353e-10 | 1.2357e-09 | 5.593e-10 | 3.3311e-11 | 144580.453
234604.094 | 7.9266e-09 | 9.7732e-09 | 2.5546e-10 | 1.1877e-08 | 1.0084e-08 | 5.1813e-10 | 1.2302e-09 | 5.5461e-10 | 3.3267e-11 | 144592.625
234616.266 | 7.9645e-09 | 9.6223e-09 | 2.557e-10 | 1.2017e-08 | 9.9608e-09 | 5.1759e-10 | 1.2245e-09 | 5.5166e-10 | 3.3449e-11 | 144604.797
234628.422 | 7.9343e-09 | 9.8312e-09 | 2.5463e-10 | 1.1999e-08 | 9.9879e-09 | 5.1245e-10 | 1.231e-09 | 5.5008e-10 | 3.3207e-11 | 144616.953
234640.594 | 7.8824e-09 | 9.7549e-09 | 2.5753e-10 | 1.1925e-08 | 9.9662e-09 | 5.1747e-10 | 1.239e-09 | 5.5465e-10 | 3.3325e-11 | 144629.125
234652.766 | 7.9636e-09 | 9.7468e-09 | 2.5829e-10 | 1.1982e-08 | 9.9796e-09 | 5.133e-10 | 1.2374e-09 | 5.5354e-10 | 3.331e-11 | 144641.297
234664.922 | 7.8919e-09 | 9.7706e-09 | 2.5803e-10 | 1.2009e-08 | 1.0137e-08 | 5.1475e-10 | 1.2372e-09 | 5.52e-10 | 3.3248e-11 | 144653.453
234677.094 | 8.0919e-09 | 9.767e-09 | 2.583e-10 | 1.1877e-08 | 1.0015e-08 | 5.1625e-10 | 1.2336e-09 | 5.4496e-10 | 3.3314e-11 | 144665.625
234689.266 | 8.008e-09 | 9.688e-09 | 2.5565e-10 | 1.1811e-08 | 9.7817e-09 | 5.1148e-10 | 1.2274e-09 | 5.5315e-10 | 3.3013e-11 | 144677.797
234701.438 | 7.9067e-09 | 9.6742e-09 | 2.5021e-10 | 1.1798e-08 | 9.8894e-09 | 5.0847e-10 | 1.2166e-09 | 5.4578e-10 | 3.3187e-11 | 144689.969
234713.594 | 7.9771e-09 | 9.6364e-09 | 2.5167e-10 | 1.1902e-08 | 1.0013e-08 | 5.0936e-10 | 1.2218e-09 | 5.5195e-10 | 3.2942e-11 | 144702.125
234725.766 | 7.9185e-09 | 9.7186e-09 | 2.5351e-10 | 1.1834e-08 | 9.9767e-09 | 5.1252e-10 | 1.2224e-09 | 5.5412e-10 | 3.3452e-11 | 144714.297
234737.938 | 8.0783e-09 | 9.7339e-09 | 2.5511e-10 | 1.1776e-08 | 9.9718e-09 | 5.1268e-10 | 1.2286e-09 | 5.4982e-10 | 3.3375e-11 | 144726.469
234750.094 | 7.9387e-09 | 9.7551e-09 | 2.5411e-10 | 1.179e-08 | 9.9594e-09 | 5.1357e-10 | 1.2351e-09 | 5.5292e-10 | 3.3559e-11 | 144738.625
234762.266 | 7.9253e-09 | 9.7298e-09 | 2.5969e-10 | 1.2005e-08 | 9.8366e-09 | 5.1408e-10 | 1.2364e-09 | 5.5303e-10 | 3.3602e-11 | 144750.797
234774.438 | 7.9368e-09 | 9.7136e-09 | 2.5478e-10 | 1.1897e-08 | 9.8928e-09 | 5.0868e-10 | 1.2128e-09 | 5.4946e-10 | 3.3475e-11 | 144762.969
234786.594 | 7.9277e-09 | 9.642e-09 | 2.551e-10 | 1.1897e-08 | 9.8626e-09 | 5.1057e-10 | 1.2262e-09 | 5.5204e-10 | 3.3435e-11 | 144775.125
234798.766 | 7.9809e-09 | 9.5958e-09 | 2.5514e-10 | 1.1904e-08 | 9.9388e-09 | 5.096e-10 | 1.2297e-09 | 5.5039e-10 | 3.3404e-11 | 144787.297
234810.938 | 7.9716e-09 | 9.6746e-09 | 2.5678e-10 | 1.177e-08 | 9.9401e-09 | 5.1535e-10 | 1.2124e-09 | 5.552e-10 | 3.3355e-11 | 144799.469
234823.094 | 7.9948e-09 | 9.7055e-09 | 2.5449e-10 | 1.1806e-08 | 9.9343e-09 | 5.1245e-10 | 1.225e-09 | 5.51e-10 | 3.3619e-11 | 144811.625
234835.266 | 7.8933e-09 | 9.7811e-09 | 2.5437e-10 | 1.1755e-08 | 1.0013e-08 | 5.103e-10 | 1.237e-09 | 5.4945e-10 | 3.3609e-11 | 144823.797
234847.438 | 7.9049e-09 | 9.6333e-09 | 2.5536e-10 | 1.1851e-08 | 9.9795e-09 | 5.1723e-10 | 1.2291e-09 | 5.5218e-10 | 3.3431e-11 | 144835.969
234859.594 | 7.937e-09 | 9.7432e-09 | 2.5339e-10 | 1.1847e-08 | 9.8829e-09 | 5.1162e-10 | 1.2256e-09 | 5.4779e-10 | 3.2949e-11 | 144848.125
234871.766 | 7.9235e-09 | 9.6778e-09 | 2.5597e-10 | 1.1958e-08 | 1.0032e-08 | 5.1189e-10 | 1.2377e-09 | 5.5468e-10 | 3.3574e-11 | 144860.297
234883.938 | 7.9759e-09 | 9.711e-09 | 2.5684e-10 | 1.1899e-08 | 9.9756e-09 | 5.1692e-10 | 1.2308e-09 | 5.5134e-10 | 3.345e-11 | 144872.469
234896.109 | 7.9782e-09 | 9.632e-09 | 2.561e-10 | 1.1917e-08 | 9.9776e-09 | 5.0842e-10 | 1.2201e-09 | 5.5632e-10 | 3.3394e-11 | 144884.64
234908.266 | 7.9457e-09 | 9.6619e-09 | 2.5499e-10 | 1.1862e-08 | 9.9672e-09 | 5.0856e-10 | 1.232e-09 | 5.5173e-10 | 3.3172e-11 | 144896.797
234920.438 | 7.895e-09 | 9.7475e-09 | 2.5738e-10 | 1.2013e-08 | 9.8735e-09 | 5.1058e-10 | 1.2378e-09 | 5.5903e-10 | 3.3285e-11 | 144908.969
234932.609 | 7.8804e-09 | 9.7358e-09 | 2.5739e-10 | 1.2045e-08 | 9.9427e-09 | 5.141e-10 | 1.2173e-09 | 5.5644e-10 | 3.3569e-11 | 144921.14
234944.766 | 7.9419e-09 | 9.809e-09 | 2.5626e-10 | 1.1942e-08 | 9.9448e-09 | 5.1719e-10 | 1.2431e-09 | 5.5482e-10 | 3.3809e-11 | 144933.297
234956.938 | 7.9202e-09 | 9.7681e-09 | 2.5754e-10 | 1.1989e-08 | 9.9429e-09 | 5.1478e-10 | 1.2389e-09 | 5.5304e-10 | 3.3177e-11 | 144945.469
234969.109 | 8.0057e-09 | 9.7124e-09 | 2.6086e-10 | 1.1967e-08 | 9.8695e-09 | 5.1254e-10 | 1.231e-09 | 5.4937e-10 | 3.3391e-11 | 144957.64
234981.266 | 7.8922e-09 | 9.5948e-09 | 2.5542e-10 | 1.1843e-08 | 9.9543e-09 | 5.1351e-10 | 1.2253e-09 | 5.5927e-10 | 3.3301e-11 | 144969.797
234993.438 | 7.9763e-09 | 9.6059e-09 | 2.6014e-10 | 1.173e-08 | 9.9423e-09 | 5.0927e-10 | 1.2281e-09 | 5.531e-10 | 3.3307e-11 | 144981.969
235005.609 | 7.899e-09 | 9.6532e-09 | 2.5807e-10 | 1.1832e-08 | 9.93e-09 | 5.1049e-10 | 1.2158e-09 | 5.4759e-10 | 3.2895e-11 | 144994.14
235017.766 | 7.9491e-09 | 9.5656e-09 | 2.5428e-10 | 1.1951e-08 | 9.9117e-09 | 5.1276e-10 | 1.2307e-09 | 5.4773e-10 | 3.307e-11 | 145006.297
235029.938 | 7.8899e-09 | 9.6512e-09 | 2.5482e-10 | 1.1958e-08 | 9.8313e-09 | 5.0962e-10 | 1.2333e-09 | 5.5258e-10 | 3.3697e-11 | 145018.469
235042.109 | 7.8814e-09 | 9.7119e-09 | 2.5222e-10 | 1.1943e-08 | 9.8696e-09 | 5.12e-10 | 1.2322e-09 | 5.4849e-10 | 3.3342e-11 | 145030.64
235054.266 | 7.9725e-09 | 9.7174e-09 | 2.5854e-10 | 1.178e-08 | 9.9214e-09 | 5.1123e-10 | 1.2272e-09 | 5.504e-10 | 3.356e-11 | 145042.797
235066.438 | 8.0003e-09 | 9.6912e-09 | 2.5609e-10 | 1.197e-08 | 9.9745e-09 | 5.1244e-10 | 1.2277e-09 | 5.509e-10 | 3.3225e-11 | 145054.969
235078.609 | 7.9244e-09 | 9.696e-09 | 2.5472e-10 | 1.1814e-08 | 9.9424e-09 | 5.1164e-10 | 1.2396e-09 | 5.5968e-10 | 3.3477e-11 | 145067.14
235090.781 | 8.0389e-09 | 9.7081e-09 | 2.6216e-10 | 1.2029e-08 | 9.9189e-09 | 5.1455e-10 | 1.2256e-09 | 5.5047e-10 | 3.3078e-11 | 145079.312
235102.938 | 7.9147e-09 | 9.6872e-09 | 2.5824e-10 | 1.2137e-08 | 1.0037e-08 | 5.1206e-10 | 1.231e-09 | 5.5374e-10 | 3.3248e-11 | 145091.469
235115.109 | 7.8618e-09 | 9.6815e-09 | 2.5488e-10 | 1.1844e-08 | 9.9546e-09 | 5.117e-10 | 1.2183e-09 | 5.5524e-10 | 3.3251e-11 | 145103.64
235127.281 | 7.863e-09 | 9.6697e-09 | 2.5629e-10 | 1.1947e-08 | 1.0011e-08 | 5.1036e-10 | 1.2328e-09 | 5.5473e-10 | 3.3453e-11 | 145115.812
235139.438 | 7.9319e-09 | 9.7448e-09 | 2.581e-10 | 1.2054e-08 | 1.0065e-08 | 5.0826e-10 | 1.2205e-09 | 5.5681e-10 | 3.3449e-11 | 145127.969
235151.609 | 8.062e-09 | 9.8593e-09 | 2.5814e-10 | 1.1908e-08 | 9.9846e-09 | 5.1849e-10 | 1.2336e-09 | 5.5626e-10 | 3.3795e-11 | 145140.14
235163.781 | 8.1176e-09 | 9.7964e-09 | 2.58e-10 | 1.2065e-08 | 1.0001e-08 | 5.1787e-10 | 1.2532e-09 | 5.5636e-10 | 3.3367e-11 | 145152.312
235175.938 | 7.9993e-09 | 9.8145e-09 | 2.5636e-10 | 1.1968e-08 | 1.0025e-08 | 5.0535e-10 | 1.2379e-09 | 5.4995e-10 | 3.3281e-11 | 145164.469
235188.109 | 7.9768e-09 | 9.7566e-09 | 2.5777e-10 | 1.2062e-08 | 1.0016e-08 | 5.1207e-10 | 1.2316e-09 | 5.524e-10 | 3.3677e-11 | 145176.64
235200.281 | 7.9246e-09 | 9.768e-09 | 2.5797e-10 | 1.2034e-08 | 9.9165e-09 | 5.139e-10 | 1.2329e-09 | 5.5574e-10 | 3.3534e-11 | 145188.812
235212.438 | 7.8989e-09 | 9.7274e-09 | 2.5665e-10 | 1.2004e-08 | 9.9115e-09 | 5.1537e-10 | 1.24e-09 | 5.5357e-10 | 3.3358e-11 | 145200.969
235224.609 | 7.932e-09 | 9.8309e-09 | 2.5904e-10 | 1.2066e-08 | 9.9978e-09 | 5.0597e-10 | 1.2254e-09 | 5.5331e-10 | 3.3892e-11 | 145213.14
235236.781 | 8.0317e-09 | 9.7741e-09 | 2.5604e-10 | 1.1961e-08 | 1.0087e-08 | 5.1314e-10 | 1.2338e-09 | 5.5102e-10 | 3.3631e-11 | 145225.312
235248.938 | 7.9261e-09 | 9.6733e-09 | 2.5923e-10 | 1.2002e-08 | 1.0025e-08 | 5.1211e-10 | 1.2384e-09 | 5.5719e-10 | 3.317e-11 | 145237.469
235261.109 | 7.9188e-09 | 9.7211e-09 | 2.5966e-10 | 1.1858e-08 | 9.9622e-09 | 5.0782e-10 | 1.2478e-09 | 5.5411e-10 | 3.3262e-11 | 145249.64
235273.281 | 7.8895e-09 | 9.7454e-09 | 2.5925e-10 | 1.1833e-08 | 9.9463e-09 | 5.1151e-10 | 1.2307e-09 | 5.4958e-10 | 3.3993e-11 | 145261.812
235285.453 | 7.942e-09 | 9.7673e-09 | 2.5732e-10 | 1.2053e-08 | 9.9539e-09 | 5.1068e-10 | 1.2321e-09 | 5.5449e-10 | 3.3419e-11 | 145273.984
235297.609 | 7.8764e-09 | 9.7377e-09 | 2.5759e-10 | 1.1946e-08 | 1.0024e-08 | 5.0939e-10 | 1.2309e-09 | 5.5742e-10 | 3.3583e-11 | 145286.14
235309.781 | 7.9321e-09 | 9.7979e-09 | 2.5708e-10 | 1.1989e-08 | 9.9193e-09 | 5.1441e-10 | 1.2391e-09 | 5.5805e-10 | 3.3702e-11 | 145298.312
235321.953 | 8.0138e-09 | 9.6449e-09 | 2.567e-10 | 1.2017e-08 | 9.8736e-09 | 5.1054e-10 | 1.2352e-09 | 5.5329e-10 | 3.3429e-11 | 145310.484
235334.109 | 7.9651e-09 | 9.767e-09 | 2.6074e-10 | 1.1995e-08 | 9.9067e-09 | 5.1266e-10 | 1.2325e-09 | 5.5939e-10 | 3.3693e-11 | 145322.64
235346.281 | 7.8835e-09 | 9.6189e-09 | 2.591e-10 | 1.2009e-08 | 9.8838e-09 | 5.1416e-10 | 1.2429e-09 | 5.549e-10 | 3.2941e-11 | 145334.812
235358.453 | 7.9573e-09 | 9.7417e-09 | 2.5849e-10 | 1.2054e-08 | 9.9512e-09 | 5.0935e-10 | 1.2239e-09 | 5.5433e-10 | 3.3253e-11 | 145346.984
235370.609 | 7.9719e-09 | 9.6429e-09 | 2.5941e-10 | 1.1983e-08 | 1.005e-08 | 5.0689e-10 | 1.2396e-09 | 5.6305e-10 | 3.3353e-11 | 145359.14
235382.781 | 7.9853e-09 | 9.754e-09 | 2.57e-10 | 1.1895e-08 | 9.7819e-09 | 5.1119e-10 | 1.2296e-09 | 5.5236e-10 | 3.3023e-11 | 145371.312
235394.953 | 7.8353e-09 | 9.7367e-09 | 2.5727e-10 | 1.1848e-08 | 9.9053e-09 | 5.0684e-10 | 1.2296e-09 | 5.443e-10 | 3.286e-11 | 145383.484
235407.109 | 7.7994e-09 | 9.7084e-09 | 2.5767e-10 | 1.2037e-08 | 9.9652e-09 | 5.1096e-10 | 1.2226e-09 | 5.5521e-10 | 3.286e-11 | 145395.64
235419.281 | 7.9167e-09 | 9.5422e-09 | 2.5478e-10 | 1.201e-08 | 9.8258e-09 | 5.049e-10 | 1.2163e-09 | 5.4703e-10 | 3.279e-11 | 145407.812
235431.453 | 7.893e-09 | 9.7029e-09 | 2.5211e-10 | 1.1861e-08 | 9.9782e-09 | 5.0064e-10 | 1.2277e-09 | 5.4568e-10 | 3.3365e-11 | 145419.984
235443.609 | 7.8917e-09 | 9.611e-09 | 2.5241e-10 | 1.1856e-08 | 9.8439e-09 | 5.0496e-10 | 1.2149e-09 | 5.4885e-10 | 3.2981e-11 | 145432.14
235455.781 | 7.8436e-09 | 9.4871e-09 | 2.5297e-10 | 1.1777e-08 | 9.8917e-09 | 5.0968e-10 | 1.2165e-09 | 5.4972e-10 | 3.2694e-11 | 145444.312
235467.953 | 7.9085e-09 | 9.6925e-09 | 2.554e-10 | 1.1852e-08 | 9.8212e-09 | 5.0649e-10 | 1.2255e-09 | 5.4211e-10 | 3.2779e-11 | 145456.484
235480.125 | 7.8076e-09 | 9.6838e-09 | 2.5468e-10 | 1.188e-08 | 9.829e-09 | 5.0921e-10 | 1.2214e-09 | 5.513e-10 | 3.2823e-11 | 145468.656
235492.281 | 7.9162e-09 | 9.6705e-09 | 2.5292e-10 | 1.1838e-08 | 9.9308e-09 | 5.0769e-10 | 1.2296e-09 | 5.4774e-10 | 3.2603e-11 | 145480.812
235504.453 | 7.8538e-09 | 9.5996e-09 | 2.5419e-10 | 1.1941e-08 | 9.8307e-09 | 5.0881e-10 | 1.2228e-09 | 5.4486e-10 | 3.3031e-11 | 145492.984
235516.625 | 7.9005e-09 | 9.5812e-09 | 2.5607e-10 | 1.1776e-08 | 9.8928e-09 | 5.0764e-10 | 1.2191e-09 | 5.4758e-10 | 3.3044e-11 | 145505.156
235528.781 | 7.9434e-09 | 9.63e-09 | 2.5556e-10 | 1.1811e-08 | 9.8798e-09 | 5.0472e-10 | 1.2251e-09 | 5.5166e-10 | 3.3112e-11 | 145517.312
235540.953 | 7.9364e-09 | 9.6098e-09 | 2.5438e-10 | 1.1869e-08 | 9.8054e-09 | 5.0781e-10 | 1.2257e-09 | 5.4605e-10 | 3.2643e-11 | 145529.484
235553.125 | 7.909e-09 | 9.5366e-09 | 2.5275e-10 | 1.1794e-08 | 9.7949e-09 | 5.0717e-10 | 1.2241e-09 | 5.4744e-10 | 3.2962e-11 | 145541.656
235565.281 | 7.8811e-09 | 9.5667e-09 | 2.5016e-10 | 1.1762e-08 | 9.8687e-09 | 5.0231e-10 | 1.2061e-09 | 5.4501e-10 | 3.2593e-11 | 145553.812
235577.453 | 7.8803e-09 | 9.5365e-09 | 2.5297e-10 | 1.1764e-08 | 9.8471e-09 | 5.045e-10 | 1.2187e-09 | 5.4675e-10 | 3.283e-11 | 145565.984
235589.625 | 7.876e-09 | 9.6764e-09 | 2.5316e-10 | 1.1774e-08 | 9.7319e-09 | 5.0346e-10 | 1.2195e-09 | 5.4903e-10 | 3.2423e-11 | 145578.156
235601.781 | 8.0074e-09 | 9.7002e-09 | 2.5333e-10 | 1.1595e-08 | 9.6973e-09 | 5.0315e-10 | 1.2263e-09 | 5.4172e-10 | 3.2748e-11 | 145590.312
235613.953 | 7.8797e-09 | 9.6484e-09 | 2.4964e-10 | 1.1631e-08 | 9.8046e-09 | 5.0841e-10 | 1.2115e-09 | 5.4933e-10 | 3.3219e-11 | 145602.484
235626.125 | 7.9412e-09 | 9.5499e-09 | 2.5394e-10 | 1.1656e-08 | 9.9471e-09 | 5.0658e-10 | 1.2204e-09 | 5.4536e-10 | 3.3035e-11 | 145614.656
235638.281 | 7.9046e-09 | 9.6099e-09 | 2.5181e-10 | 1.1809e-08 | 9.8441e-09 | 5.0385e-10 | 1.2127e-09 | 5.4612e-10 | 3.2491e-11 | 145626.812
235650.453 | 7.8924e-09 | 9.698e-09 | 2.5256e-10 | 1.165e-08 | 9.9053e-09 | 5.0879e-10 | 1.2202e-09 | 5.5087e-10 | 3.2735e-11 | 145638.984
235662.625 | 7.8211e-09 | 9.5962e-09 | 2.5208e-10 | 1.1761e-08 | 9.8139e-09 | 5.0228e-10 | 1.2037e-09 | 5.4338e-10 | 3.2619e-11 | 145651.156
235674.797 | 7.929e-09 | 9.5464e-09 | 2.5247e-10 | 1.1768e-08 | 9.8852e-09 | 5.0306e-10 | 1.227e-09 | 5.4318e-10 | 3.3038e-11 | 145663.328
235686.953 | 7.784e-09 | 9.6097e-09 | 2.5421e-10 | 1.1761e-08 | 9.8399e-09 | 5.0233e-10 | 1.2149e-09 | 5.4535e-10 | 3.2664e-11 | 145675.484
235699.125 | 7.8844e-09 | 9.6332e-09 | 2.5438e-10 | 1.176e-08 | 9.8222e-09 | 5.0245e-10 | 1.2218e-09 | 5.4438e-10 | 3.2689e-11 | 145687.656
235711.297 | 7.9301e-09 | 9.5504e-09 | 2.5277e-10 | 1.1822e-08 | 9.8119e-09 | 5.0584e-10 | 1.2164e-09 | 5.4602e-10 | 3.3387e-11 | 145699.828
235723.453 | 7.8272e-09 | 9.7399e-09 | 2.5153e-10 | 1.1876e-08 | 9.9929e-09 | 5.0651e-10 | 1.213e-09 | 5.4767e-10 | 3.2968e-11 | 145711.984
235735.625 | 7.8887e-09 | 9.7373e-09 | 2.5625e-10 | 1.1858e-08 | 9.8933e-09 | 5.0178e-10 | 1.2441e-09 | 5.4897e-10 | 3.3423e-11 | 145724.156
235747.797 | 7.979e-09 | 9.6586e-09 | 2.5718e-10 | 1.1831e-08 | 9.7303e-09 | 5.0581e-10 | 1.2112e-09 | 5.467e-10 | 3.3288e-11 | 145736.328
235759.953 | 7.9515e-09 | 9.6593e-09 | 2.5671e-10 | 1.1835e-08 | 9.7833e-09 | 5.1044e-10 | 1.2183e-09 | 5.4961e-10 | 3.395e-11 | 145748.484
235772.125 | 7.9147e-09 | 9.6084e-09 | 2.5919e-10 | 1.1905e-08 | 9.9882e-09 | 5.0998e-10 | 1.2443e-09 | 5.5383e-10 | 3.3497e-11 | 145760.656
235784.297 | 7.8301e-09 | 9.7339e-09 | 2.5494e-10 | 1.1734e-08 | 9.9012e-09 | 5.0704e-10 | 1.2374e-09 | 5.5199e-10 | 3.3466e-11 | 145772.828
235796.453 | 7.941e-09 | 9.8413e-09 | 2.5532e-10 | 1.1946e-08 | 9.9034e-09 | 5.117e-10 | 1.223e-09 | 5.4898e-10 | 3.3593e-11 | 145784.984
235808.625 | 7.9652e-09 | 9.8295e-09 | 2.5777e-10 | 1.2061e-08 | 9.9925e-09 | 5.0853e-10 | 1.2359e-09 | 5.5679e-10 | 3.3179e-11 | 145797.156
235820.797 | 7.8882e-09 | 9.8048e-09 | 2.5777e-10 | 1.1962e-08 | 9.9034e-09 | 5.141e-10 | 1.2362e-09 | 5.5899e-10 | 3.3516e-11 | 145809.328
235832.969 | 7.9499e-09 | 9.8631e-09 | 2.5523e-10 | 1.2019e-08 | 9.9056e-09 | 5.076e-10 | 1.2285e-09 | 5.5886e-10 | 3.3714e-11 | 145821.5
235845.125 | 7.9494e-09 | 9.856e-09 | 2.5766e-10 | 1.2069e-08 | 1.0023e-08 | 5.0958e-10 | 1.2408e-09 | 5.4835e-10 | 3.3754e-11 | 145833.656
235857.297 | 7.9014e-09 | 9.892e-09 | 2.5393e-10 | 1.1951e-08 | 9.948e-09 | 5.0729e-10 | 1.225e-09 | 5.5444e-10 | 3.3514e-11 | 145845.828
235869.469 | 7.9751e-09 | 9.7606e-09 | 2.5545e-10 | 1.2025e-08 | 9.9928e-09 | 5.0834e-10 | 1.2358e-09 | 5.5367e-10 | 3.3191e-11 | 145858
235881.625 | 7.8672e-09 | 9.7472e-09 | 2.5266e-10 | 1.1953e-08 | 9.8634e-09 | 5.0724e-10 | 1.2279e-09 | 5.5117e-10 | 3.2763e-11 | 145870.156
235893.797 | 7.9876e-09 | 9.6394e-09 | 2.5193e-10 | 1.2128e-08 | 9.9306e-09 | 5.0476e-10 | 1.2291e-09 | 5.4786e-10 | 3.2879e-11 | 145882.328
235905.969 | 7.9396e-09 | 9.6614e-09 | 2.5135e-10 | 1.1932e-08 | 9.9359e-09 | 5.0433e-10 | 1.2188e-09 | 5.4951e-10 | 3.2981e-11 | 145894.5
235918.125 | 7.8595e-09 | 9.6727e-09 | 2.5397e-10 | 1.182e-08 | 9.9292e-09 | 5.0989e-10 | 1.221e-09 | 5.4528e-10 | 3.3117e-11 | 145906.656
235930.297 | 7.9338e-09 | 9.655e-09 | 2.514e-10 | 1.1837e-08 | 9.9236e-09 | 5.0342e-10 | 1.2252e-09 | 5.481e-10 | 3.3111e-11 | 145918.828
235942.469 | 7.925e-09 | 9.6184e-09 | 2.5709e-10 | 1.1833e-08 | 9.9139e-09 | 5.0806e-10 | 1.2156e-09 | 5.5605e-10 | 3.3052e-11 | 145931
235954.625 | 7.8843e-09 | 9.6116e-09 | 2.5207e-10 | 1.1834e-08 | 9.9557e-09 | 5.0556e-10 | 1.2319e-09 | 5.5021e-10 | 3.2787e-11 | 145943.156
235966.797 | 8.003e-09 | 9.6289e-09 | 2.5415e-10 | 1.176e-08 | 9.8003e-09 | 5.0435e-10 | 1.2323e-09 | 5.5232e-10 | 3.3244e-11 | 145955.328
235978.969 | 7.9237e-09 | 9.6742e-09 | 2.5347e-10 | 1.1876e-08 | 9.9175e-09 | 5.0488e-10 | 1.2034e-09 | 5.4221e-10 | 3.2722e-11 | 145967.5
235991.125 | 7.8404e-09 | 9.7376e-09 | 2.5239e-10 | 1.1847e-08 | 9.8927e-09 | 5.0478e-10 | 1.2288e-09 | 5.503e-10 | 3.3126e-11 | 145979.656
236003.297 | 7.9102e-09 | 9.7323e-09 | 2.5482e-10 | 1.1855e-08 | 9.7629e-09 | 5.0291e-10 | 1.2313e-09 | 5.4997e-10 | 3.2707e-11 | 145991.828
236015.469 | 7.8147e-09 | 9.8023e-09 | 2.5296e-10 | 1.1901e-08 | 9.9818e-09 | 5.1028e-10 | 1.2233e-09 | 5.5158e-10 | 3.3125e-11 | 146004
236027.641 | 7.8741e-09 | 9.6569e-09 | 2.5725e-10 | 1.1944e-08 | 9.8668e-09 | 5.0371e-10 | 1.2337e-09 | 5.5596e-10 | 3.3309e-11 | 146016.172
236039.797 | 7.8775e-09 | 9.5926e-09 | 2.5386e-10 | 1.1851e-08 | 9.8075e-09 | 5.0667e-10 | 1.2228e-09 | 5.513e-10 | 3.3167e-11 | 146028.328
236051.969 | 7.8994e-09 | 9.7559e-09 | 2.5394e-10 | 1.2019e-08 | 9.9723e-09 | 5.1198e-10 | 1.233e-09 | 5.5008e-10 | 3.3337e-11 | 146040.5
236064.141 | 7.8664e-09 | 9.746e-09 | 2.5575e-10 | 1.2009e-08 | 9.852e-09 | 5.1097e-10 | 1.237e-09 | 5.5177e-10 | 3.345e-11 | 146052.672
236076.297 | 7.9341e-09 | 9.7187e-09 | 2.5766e-10 | 1.1896e-08 | 9.8978e-09 | 5.0713e-10 | 1.2378e-09 | 5.614e-10 | 3.2913e-11 | 146064.828
236088.469 | 7.8318e-09 | 9.6125e-09 | 2.5503e-10 | 1.2094e-08 | 9.9757e-09 | 5.0901e-10 | 1.2399e-09 | 5.6008e-10 | 3.3223e-11 | 146077
236100.641 | 7.8783e-09 | 9.8629e-09 | 2.5844e-10 | 1.1988e-08 | 9.8557e-09 | 5.0857e-10 | 1.226e-09 | 5.5791e-10 | 3.2884e-11 | 146089.172
236112.797 | 7.9012e-09 | 9.7819e-09 | 2.5367e-10 | 1.2009e-08 | 9.9051e-09 | 5.0372e-10 | 1.2354e-09 | 5.6009e-10 | 3.3327e-11 | 146101.328
236124.969 | 8.0553e-09 | 9.6523e-09 | 2.598e-10 | 1.1918e-08 | 9.8569e-09 | 5.1228e-10 | 1.2301e-09 | 5.5501e-10 | 3.3265e-11 | 146113.5
236137.141 | 7.9386e-09 | 9.6229e-09 | 2.5557e-10 | 1.2005e-08 | 9.9511e-09 | 5.0883e-10 | 1.2412e-09 | 5.5871e-10 | 3.3734e-11 | 146125.672
236149.297 | 8.0063e-09 | 9.7298e-09 | 2.5622e-10 | 1.1897e-08 | 9.9217e-09 | 5.1031e-10 | 1.2352e-09 | 5.5216e-10 | 3.3171e-11 | 146137.828
236161.469 | 7.9959e-09 | 9.6855e-09 | 2.5386e-10 | 1.2016e-08 | 1.0035e-08 | 5.064e-10 | 1.2389e-09 | 5.5413e-10 | 3.3195e-11 | 146150
236173.641 | 7.9355e-09 | 9.7832e-09 | 2.5458e-10 | 1.1985e-08 | 9.8749e-09 | 5.0683e-10 | 1.2231e-09 | 5.5322e-10 | 3.3433e-11 | 146162.172
236185.797 | 7.9334e-09 | 9.7297e-09 | 2.5403e-10 | 1.1892e-08 | 9.969e-09 | 5.0469e-10 | 1.2502e-09 | 5.583e-10 | 3.344e-11 | 146174.328
236197.969 | 7.9613e-09 | 9.7955e-09 | 2.5727e-10 | 1.1875e-08 | 9.8285e-09 | 5.0532e-10 | 1.234e-09 | 5.5182e-10 | 3.3416e-11 | 146186.5
236210.141 | 7.9245e-09 | 9.7435e-09 | 2.5554e-10 | 1.1877e-08 | 9.9513e-09 | 5.0728e-10 | 1.2373e-09 | 5.4988e-10 | 3.3073e-11 | 146198.672
236222.313 | 7.8758e-09 | 9.6824e-09 | 2.5738e-10 | 1.1969e-08 | 9.9833e-09 | 5.1353e-10 | 1.225e-09 | 5.5359e-10 | 3.2749e-11 | 146210.844
236234.469 | 8.0504e-09 | 9.7473e-09 | 2.5781e-10 | 1.2003e-08 | 9.8778e-09 | 5.0514e-10 | 1.2344e-09 | 5.588e-10 | 3.2992e-11 | 146223
236246.641 | 7.9003e-09 | 9.7225e-09 | 2.5526e-10 | 1.1926e-08 | 9.96e-09 | 5.1107e-10 | 1.2425e-09 | 5.5419e-10 | 3.2974e-11 | 146235.172
236258.813 | 7.8219e-09 | 9.7414e-09 | 2.5656e-10 | 1.1898e-08 | 9.9059e-09 | 5.0265e-10 | 1.2292e-09 | 5.4933e-10 | 3.3462e-11 | 146247.344
236270.969 | 7.7859e-09 | 9.789e-09 | 2.56e-10 | 1.1955e-08 | 9.9294e-09 | 5.0739e-10 | 1.231e-09 | 5.5089e-10 | 3.3079e-11 | 146259.5
236283.141 | 7.8044e-09 | 9.8395e-09 | 2.5454e-10 | 1.2036e-08 | 9.8029e-09 | 5.0547e-10 | 1.2375e-09 | 5.5608e-10 | 3.3152e-11 | 146271.672
236295.313 | 7.9933e-09 | 9.6795e-09 | 2.5553e-10 | 1.1809e-08 | 9.9997e-09 | 5.0612e-10 | 1.2302e-09 | 5.5331e-10 | 3.314e-11 | 146283.844
236307.469 | 7.8686e-09 | 9.7639e-09 | 2.5594e-10 | 1.1806e-08 | 1.0011e-08 | 5.0947e-10 | 1.2331e-09 | 5.5223e-10 | 3.3863e-11 | 146296
236319.641 | 7.8296e-09 | 9.6974e-09 | 2.5779e-10 | 1.1896e-08 | 9.8674e-09 | 5.0735e-10 | 1.2464e-09 | 5.5504e-10 | 3.3413e-11 | 146308.172
236331.813 | 7.9154e-09 | 9.7329e-09 | 2.581e-10 | 1.1893e-08 | 9.9613e-09 | 5.0728e-10 | 1.2368e-09 | 5.5396e-10 | 3.3315e-11 | 146320.344
236343.969 | 7.9238e-09 | 9.7114e-09 | 2.5501e-10 | 1.1857e-08 | 9.9591e-09 | 5.1154e-10 | 1.2289e-09 | 5.5167e-10 | 3.3376e-11 | 146332.5
236356.141 | 7.8355e-09 | 9.7449e-09 | 2.5354e-10 | 1.1993e-08 | 9.8916e-09 | 5.1157e-10 | 1.2247e-09 | 5.5733e-10 | 3.3481e-11 | 146344.672
236368.313 | 7.8352e-09 | 9.5955e-09 | 2.5804e-10 | 1.1785e-08 | 9.7944e-09 | 5.0542e-10 | 1.2278e-09 | 5.4966e-10 | 3.3619e-11 | 146356.844
236380.469 | 8.0041e-09 | 9.7858e-09 | 2.5695e-10 | 1.1909e-08 | 9.9214e-09 | 5.1129e-10 | 1.222e-09 | 5.5167e-10 | 3.3313e-11 | 146369
236392.641 | 7.9024e-09 | 9.6415e-09 | 2.5632e-10 | 1.1935e-08 | 9.9303e-09 | 5.1079e-10 | 1.2251e-09 | 5.5575e-10 | 3.3199e-11 | 146381.172
236404.813 | 7.9317e-09 | 9.6592e-09 | 2.5897e-10 | 1.1894e-08 | 9.8366e-09 | 5.0296e-10 | 1.2216e-09 | 5.4722e-10 | 3.3103e-11 | 146393.344
236416.984 | 7.9956e-09 | 9.7047e-09 | 2.5714e-10 | 1.1998e-08 | 9.8701e-09 | 5.0916e-10 | 1.2301e-09 | 5.5362e-10 | 3.2953e-11 | 146405.515
236429.141 | 7.9595e-09 | 9.7082e-09 | 2.5656e-10 | 1.201e-08 | 9.8427e-09 | 5.0968e-10 | 1.2291e-09 | 5.5003e-10 | 3.3075e-11 | 146417.672
236441.313 | 7.884e-09 | 9.7536e-09 | 2.5636e-10 | 1.1972e-08 | 9.9099e-09 | 5.0625e-10 | 1.2343e-09 | 5.5739e-10 | 3.327e-11 | 146429.844
236453.484 | 7.9093e-09 | 9.7744e-09 | 2.5753e-10 | 1.2062e-08 | 1.0029e-08 | 5.125e-10 | 1.2411e-09 | 5.5447e-10 | 3.3279e-11 | 146442.015
236465.641 | 7.8526e-09 | 9.763e-09 | 2.5955e-10 | 1.1941e-08 | 9.8153e-09 | 5.0412e-10 | 1.2472e-09 | 5.5493e-10 | 3.2827e-11 | 146454.172
236477.813 | 7.9466e-09 | 9.7756e-09 | 2.5596e-10 | 1.1896e-08 | 1.0007e-08 | 5.129e-10 | 1.2389e-09 | 5.479e-10 | 3.3171e-11 | 146466.344
236489.984 | 7.8454e-09 | 9.736e-09 | 2.5733e-10 | 1.1996e-08 | 9.8851e-09 | 5.0366e-10 | 1.2267e-09 | 5.4887e-10 | 3.3428e-11 | 146478.515
236502.141 | 7.904e-09 | 9.7093e-09 | 2.5586e-10 | 1.1881e-08 | 1.0026e-08 | 5.0762e-10 | 1.2312e-09 | 5.5121e-10 | 3.3249e-11 | 146490.672
236514.313 | 7.9157e-09 | 9.7722e-09 | 2.5496e-10 | 1.1936e-08 | 9.8659e-09 | 5.1116e-10 | 1.2308e-09 | 5.4894e-10 | 3.3557e-11 | 146502.844
236526.484 | 7.8281e-09 | 9.7261e-09 | 2.5735e-10 | 1.1985e-08 | 9.8415e-09 | 5.0163e-10 | 1.2353e-09 | 5.5419e-10 | 3.2861e-11 | 146515.015
236538.641 | 7.9179e-09 | 9.6649e-09 | 2.5806e-10 | 1.1883e-08 | 9.9335e-09 | 5.0859e-10 | 1.2322e-09 | 5.5615e-10 | 3.3223e-11 | 146527.172
236550.813 | 7.8932e-09 | 9.7765e-09 | 2.5312e-10 | 1.1978e-08 | 9.9461e-09 | 5.0083e-10 | 1.2239e-09 | 5.5056e-10 | 3.3246e-11 | 146539.344
236562.984 | 7.8966e-09 | 9.705e-09 | 2.5766e-10 | 1.2026e-08 | 9.8157e-09 | 5.054e-10 | 1.2298e-09 | 5.4274e-10 | 3.2949e-11 | 146551.515
236575.141 | 7.8405e-09 | 9.7596e-09 | 2.5481e-10 | 1.1903e-08 | 9.7634e-09 | 5.0716e-10 | 1.2329e-09 | 5.5552e-10 | 3.3009e-11 | 146563.672
236587.313 | 7.8685e-09 | 9.7387e-09 | 2.5919e-10 | 1.202e-08 | 9.9662e-09 | 5.0894e-10 | 1.2364e-09 | 5.5352e-10 | 3.2937e-11 | 146575.844
236599.484 | 7.8663e-09 | 9.6736e-09 | 2.5687e-10 | 1.2024e-08 | 9.8761e-09 | 5.0353e-10 | 1.2337e-09 | 5.4995e-10 | 3.3168e-11 | 146588.015
236611.656 | 7.9268e-09 | 9.793e-09 | 2.5505e-10 | 1.1838e-08 | 9.9422e-09 | 5.092e-10 | 1.239e-09 | 5.4976e-10 | 3.2752e-11 | 146600.187
236623.813 | 7.9687e-09 | 9.6642e-09 | 2.5477e-10 | 1.1996e-08 | 9.9343e-09 | 5.0871e-10 | 1.2307e-09 | 5.5324e-10 | 3.3603e-11 | 146612.344
236635.984 | 7.8354e-09 | 9.6899e-09 | 2.5807e-10 | 1.1794e-08 | 9.842e-09 | 5.0615e-10 | 1.2251e-09 | 5.5394e-10 | 3.3142e-11 | 146624.515
236648.156 | 7.9202e-09 | 9.6366e-09 | 2.5573e-10 | 1.2082e-08 | 9.9783e-09 | 5.1341e-10 | 1.2306e-09 | 5.5829e-10 | 3.3074e-11 | 146636.687
236660.313 | 7.8816e-09 | 9.6268e-09 | 2.5765e-10 | 1.198e-08 | 1.004e-08 | 5.0707e-10 | 1.2224e-09 | 5.507e-10 | 3.2765e-11 | 146648.844
236672.484 | 7.8103e-09 | 9.6751e-09 | 2.5675e-10 | 1.1944e-08 | 9.8921e-09 | 5.0626e-10 | 1.2364e-09 | 5.5542e-10 | 3.341e-11 | 146661.015
236684.656 | 7.8893e-09 | 9.7322e-09 | 2.5722e-10 | 1.1824e-08 | 9.7358e-09 | 5.0505e-10 | 1.2383e-09 | 5.4634e-10 | 3.3259e-11 | 146673.187
236696.813 | 7.8374e-09 | 9.7661e-09 | 2.5643e-10 | 1.1866e-08 | 9.9592e-09 | 5.0651e-10 | 1.2373e-09 | 5.5331e-10 | 3.3052e-11 | 146685.344
236708.984 | 7.8591e-09 | 9.6736e-09 | 2.5788e-10 | 1.1893e-08 | 9.9105e-09 | 5.0567e-10 | 1.223e-09 | 5.5663e-10 | 3.3138e-11 | 146697.515
236721.156 | 7.9694e-09 | 9.7229e-09 | 2.5704e-10 | 1.1947e-08 | 9.9238e-09 | 5.0506e-10 | 1.2363e-09 | 5.5637e-10 | 3.3373e-11 | 146709.687
236733.313 | 7.8891e-09 | 9.7148e-09 | 2.5736e-10 | 1.1939e-08 | 1.0072e-08 | 5.1105e-10 | 1.2483e-09 | 5.5109e-10 | 3.2875e-11 | 146721.844
236745.484 | 7.8817e-09 | 9.6823e-09 | 2.5519e-10 | 1.2076e-08 | 9.9693e-09 | 5.1001e-10 | 1.2439e-09 | 5.6018e-10 | 3.3356e-11 | 146734.015
236757.656 | 7.8573e-09 | 9.8135e-09 | 2.5866e-10 | 1.21e-08 | 1.0014e-08 | 5.0751e-10 | 1.2425e-09 | 5.5942e-10 | 3.3268e-11 | 146746.187
236769.813 | 7.8741e-09 | 9.6316e-09 | 2.5888e-10 | 1.2028e-08 | 9.8635e-09 | 5.1587e-10 | 1.2329e-09 | 5.5725e-10 | 3.3709e-11 | 146758.344
236781.984 | 7.911e-09 | 9.8774e-09 | 2.6193e-10 | 1.2106e-08 | 1.0095e-08 | 5.127e-10 | 1.2344e-09 | 5.5909e-10 | 3.3194e-11 | 146770.515
236794.156 | 7.976e-09 | 9.721e-09 | 2.6028e-10 | 1.2039e-08 | 1.0049e-08 | 5.0836e-10 | 1.2343e-09 | 5.6034e-10 | 3.3279e-11 | 146782.687
236806.328 | 7.8852e-09 | 9.8842e-09 | 2.5605e-10 | 1.2083e-08 | 1.0068e-08 | 5.1474e-10 | 1.2271e-09 | 5.5684e-10 | 3.3734e-11 | 146794.859
236818.484 | 7.8807e-09 | 9.7588e-09 | 2.6056e-10 | 1.2027e-08 | 1.0036e-08 | 5.1333e-10 | 1.2328e-09 | 5.5407e-10 | 3.3132e-11 | 146807.015
236830.656 | 7.9006e-09 | 9.7178e-09 | 2.5718e-10 | 1.2097e-08 | 9.9229e-09 | 5.135e-10 | 1.2303e-09 | 5.562e-10 | 3.3723e-11 | 146819.187
236842.828 | 8.0034e-09 | 9.7791e-09 | 2.5895e-10 | 1.2236e-08 | 1.0034e-08 | 5.1028e-10 | 1.233e-09 | 5.5595e-10 | 3.3274e-11 | 146831.359
236854.984 | 7.8676e-09 | 9.7741e-09 | 2.5766e-10 | 1.2158e-08 | 9.9253e-09 | 5.1612e-10 | 1.2371e-09 | 5.5464e-10 | 3.3589e-11 | 146843.515
236867.156 | 8.0111e-09 | 9.7112e-09 | 2.614e-10 | 1.1979e-08 | 1.0007e-08 | 5.1153e-10 | 1.2384e-09 | 5.5351e-10 | 3.307e-11 | 146855.687
236879.328 | 7.8635e-09 | 9.7405e-09 | 2.577e-10 | 1.2019e-08 | 9.9567e-09 | 5.1133e-10 | 1.2416e-09 | 5.531e-10 | 3.3188e-11 | 146867.859
236891.484 | 7.9247e-09 | 9.7525e-09 | 2.5684e-10 | 1.207e-08 | 9.9507e-09 | 5.0672e-10 | 1.2429e-09 | 5.5811e-10 | 3.3045e-11 | 146880.015
236903.656 | 7.8786e-09 | 9.8585e-09 | 2.5763e-10 | 1.1948e-08 | 9.8818e-09 | 5.166e-10 | 1.249e-09 | 5.5699e-10 | 3.3303e-11 | 146892.187
236915.828 | 7.8642e-09 | 9.7418e-09 | 2.5573e-10 | 1.186e-08 | 9.9202e-09 | 5.1193e-10 | 1.2438e-09 | 5.5485e-10 | 3.3549e-11 | 146904.359
236927.984 | 8.0115e-09 | 9.6931e-09 | 2.5776e-10 | 1.1898e-08 | 9.9263e-09 | 5.0842e-10 | 1.2413e-09 | 5.5373e-10 | 3.3013e-11 | 146916.515
236940.156 | 7.9301e-09 | 9.71e-09 | 2.575e-10 | 1.1955e-08 | 9.9617e-09 | 5.1151e-10 | 1.2286e-09 | 5.5372e-10 | 3.345e-11 | 146928.687
236952.328 | 7.8966e-09 | 9.8041e-09 | 2.612e-10 | 1.2049e-08 | 9.9024e-09 | 5.1496e-10 | 1.2309e-09 | 5.5437e-10 | 3.3136e-11 | 146940.859
236964.484 | 7.7706e-09 | 9.7109e-09 | 2.5829e-10 | 1.185e-08 | 9.9107e-09 | 5.1048e-10 | 1.2275e-09 | 5.5135e-10 | 3.3152e-11 | 146953.015
236976.656 | 7.8902e-09 | 9.7462e-09 | 2.5558e-10 | 1.1856e-08 | 9.8524e-09 | 5.0804e-10 | 1.2226e-09 | 5.4847e-10 | 3.3186e-11 | 146965.187
236988.828 | 7.9061e-09 | 9.6537e-09 | 2.5745e-10 | 1.1961e-08 | 9.9159e-09 | 5.0369e-10 | 1.2337e-09 | 5.563e-10 | 3.3147e-11 | 146977.359
237001 | 7.8315e-09 | 9.5344e-09 | 2.5376e-10 | 1.1997e-08 | 9.9315e-09 | 5.084e-10 | 1.2291e-09 | 5.5472e-10 | 3.2883e-11 | 146989.531
237013.156 | 7.835e-09 | 9.7506e-09 | 2.5736e-10 | 1.1847e-08 | 9.9349e-09 | 5.0736e-10 | 1.231e-09 | 5.5069e-10 | 3.3358e-11 | 147001.687
237025.328 | 7.8995e-09 | 9.6295e-09 | 2.5602e-10 | 1.1991e-08 | 9.9822e-09 | 5.0874e-10 | 1.2396e-09 | 5.5331e-10 | 3.2919e-11 | 147013.859
237037.5 | 7.8677e-09 | 9.6699e-09 | 2.586e-10 | 1.201e-08 | 9.959e-09 | 5.0884e-10 | 1.2297e-09 | 5.5164e-10 | 3.2699e-11 | 147026.031
237049.656 | 7.8336e-09 | 9.7005e-09 | 2.5632e-10 | 1.1889e-08 | 9.8534e-09 | 5.0601e-10 | 1.2366e-09 | 5.512e-10 | 3.3044e-11 | 147038.187
237061.828 | 7.868e-09 | 9.6539e-09 | 2.556e-10 | 1.2056e-08 | 9.8854e-09 | 5.0561e-10 | 1.2342e-09 | 5.5338e-10 | 3.3512e-11 | 147050.359
237074 | 7.9812e-09 | 9.7248e-09 | 2.591e-10 | 1.1928e-08 | 9.9148e-09 | 5.1093e-10 | 1.2258e-09 | 5.5118e-10 | 3.3027e-11 | 147062.531
237086.156 | 7.8694e-09 | 9.7548e-09 | 2.543e-10 | 1.1947e-08 | 9.9216e-09 | 5.1052e-10 | 1.2332e-09 | 5.5686e-10 | 3.2853e-11 | 147074.687
237098.328 | 7.8135e-09 | 9.608e-09 | 2.559e-10 | 1.2014e-08 | 9.939e-09 | 5.0805e-10 | 1.2323e-09 | 5.5195e-10 | 3.3325e-11 | 147086.859
237110.5 | 7.8419e-09 | 9.5681e-09 | 2.5415e-10 | 1.1966e-08 | 9.979e-09 | 5.0614e-10 | 1.226e-09 | 5.532e-10 | 3.2824e-11 | 147099.031
237122.656 | 7.8881e-09 | 9.6842e-09 | 2.5751e-10 | 1.1897e-08 | 9.8058e-09 | 5.072e-10 | 1.2267e-09 | 5.5189e-10 | 3.2875e-11 | 147111.187
237134.828 | 7.8505e-09 | 9.6747e-09 | 2.5751e-10 | 1.2007e-08 | 9.9598e-09 | 5.0432e-10 | 1.2311e-09 | 5.4759e-10 | 3.3162e-11 | 147123.359
237147 | 7.77e-09 | 9.5525e-09 | 2.5676e-10 | 1.1916e-08 | 9.8324e-09 | 5.071e-10 | 1.2201e-09 | 5.5477e-10 | 3.3147e-11 | 147135.531
237159.156 | 7.8307e-09 | 9.5451e-09 | 2.5952e-10 | 1.1863e-08 | 9.8514e-09 | 5.0935e-10 | 1.22e-09 | 5.4912e-10 | 3.2942e-11 | 147147.687
237171.328 | 7.9151e-09 | 9.5152e-09 | 2.5491e-10 | 1.1935e-08 | 9.8575e-09 | 5.0605e-10 | 1.233e-09 | 5.5017e-10 | 3.331e-11 | 147159.859
237183.5 | 7.8728e-09 | 9.7514e-09 | 2.5614e-10 | 1.1846e-08 | 9.8016e-09 | 5.0319e-10 | 1.2243e-09 | 5.5224e-10 | 3.3225e-11 | 147172.031
237195.672 | 7.8018e-09 | 9.6961e-09 | 2.5684e-10 | 1.2003e-08 | 9.8639e-09 | 5.0782e-10 | 1.2184e-09 | 5.5414e-10 | 3.3279e-11 | 147184.203
237207.828 | 7.7922e-09 | 9.678e-09 | 2.5946e-10 | 1.1854e-08 | 9.828e-09 | 5.0676e-10 | 1.2342e-09 | 5.5562e-10 | 3.2988e-11 | 147196.359
237220 | 7.8948e-09 | 9.6674e-09 | 2.5686e-10 | 1.1933e-08 | 9.9186e-09 | 5.0798e-10 | 1.2306e-09 | 5.4848e-10 | 3.3213e-11 | 147208.531
237232.172 | 7.8604e-09 | 9.7087e-09 | 2.575e-10 | 1.1964e-08 | 9.98e-09 | 5.0882e-10 | 1.2355e-09 | 5.5172e-10 | 3.2989e-11 | 147220.703
237244.328 | 7.8822e-09 | 9.618e-09 | 2.5662e-10 | 1.1935e-08 | 9.9807e-09 | 5.1102e-10 | 1.2482e-09 | 5.4929e-10 | 3.3307e-11 | 147232.859
237256.5 | 7.8591e-09 | 9.5639e-09 | 2.586e-10 | 1.1928e-08 | 9.9123e-09 | 5.0871e-10 | 1.2264e-09 | 5.5242e-10 | 3.3191e-11 | 147245.031
237268.672 | 7.8375e-09 | 9.7839e-09 | 2.5546e-10 | 1.1952e-08 | 9.8568e-09 | 5.0503e-10 | 1.2231e-09 | 5.5572e-10 | 3.336e-11 | 147257.203
237280.828 | 7.781e-09 | 9.6825e-09 | 2.5869e-10 | 1.1999e-08 | 9.8609e-09 | 5.0934e-10 | 1.234e-09 | 5.4793e-10 | 3.2926e-11 | 147269.359
237293 | 7.8517e-09 | 9.6238e-09 | 2.5801e-10 | 1.1945e-08 | 9.9748e-09 | 5.085e-10 | 1.2445e-09 | 5.5695e-10 | 3.3021e-11 | 147281.531
237305.172 | 7.9512e-09 | 9.7777e-09 | 2.5852e-10 | 1.214e-08 | 9.9902e-09 | 5.0376e-10 | 1.2211e-09 | 5.5735e-10 | 3.3515e-11 | 147293.703
237317.328 | 7.8222e-09 | 9.6368e-09 | 2.5678e-10 | 1.205e-08 | 9.8657e-09 | 5.0962e-10 | 1.2198e-09 | 5.5041e-10 | 3.312e-11 | 147305.859
237329.5 | 7.9043e-09 | 9.6625e-09 | 2.5529e-10 | 1.2069e-08 | 9.9477e-09 | 5.102e-10 | 1.2229e-09 | 5.5551e-10 | 3.3125e-11 | 147318.031
237341.672 | 7.9683e-09 | 9.6556e-09 | 2.5543e-10 | 1.1964e-08 | 9.9252e-09 | 5.0892e-10 | 1.2274e-09 | 5.5432e-10 | 3.3294e-11 | 147330.203
237353.844 | 7.88e-09 | 9.697e-09 | 2.5892e-10 | 1.1958e-08 | 9.8554e-09 | 5.1181e-10 | 1.2375e-09 | 5.4772e-10 | 3.3048e-11 | 147342.375
237366 | 7.8551e-09 | 9.6361e-09 | 2.5837e-10 | 1.1881e-08 | 9.8692e-09 | 5.1499e-10 | 1.2284e-09 | 5.5202e-10 | 3.315e-11 | 147354.531
237378.172 | 7.8116e-09 | 9.7799e-09 | 2.5416e-10 | 1.1995e-08 | 9.9401e-09 | 5.0457e-10 | 1.2276e-09 | 5.5069e-10 | 3.2883e-11 | 147366.703
237390.344 | 7.9171e-09 | 9.6819e-09 | 2.5444e-10 | 1.194e-08 | 9.8536e-09 | 5.0936e-10 | 1.2373e-09 | 5.5142e-10 | 3.347e-11 | 147378.875
237402.5 | 7.9389e-09 | 9.6471e-09 | 2.5869e-10 | 1.195e-08 | 9.8989e-09 | 5.0713e-10 | 1.2337e-09 | 5.5217e-10 | 3.3253e-11 | 147391.031
237414.672 | 7.9317e-09 | 9.7438e-09 | 2.578e-10 | 1.1966e-08 | 1.0011e-08 | 5.0754e-10 | 1.2399e-09 | 5.5755e-10 | 3.3413e-11 | 147403.203
237426.844 | 7.8174e-09 | 9.6207e-09 | 2.5734e-10 | 1.1921e-08 | 9.8763e-09 | 5.0466e-10 | 1.2306e-09 | 5.5331e-10 | 3.2864e-11 | 147415.375
237439 | 7.8504e-09 | 9.7145e-09 | 2.5977e-10 | 1.208e-08 | 1.0006e-08 | 5.077e-10 | 1.2495e-09 | 5.568e-10 | 3.3152e-11 | 147427.531
237451.172 | 7.8138e-09 | 9.6875e-09 | 2.5794e-10 | 1.2049e-08 | 9.8343e-09 | 5.1116e-10 | 1.2531e-09 | 5.5358e-10 | 3.278e-11 | 147439.703
237463.344 | 7.8846e-09 | 9.7373e-09 | 2.5681e-10 | 1.1932e-08 | 9.9997e-09 | 5.0437e-10 | 1.2428e-09 | 5.5377e-10 | 3.2806e-11 | 147451.875
237475.5 | 7.8286e-09 | 9.7494e-09 | 2.5788e-10 | 1.2119e-08 | 9.9944e-09 | 5.072e-10 | 1.2322e-09 | 5.5361e-10 | 3.2892e-11 | 147464.031
237487.672 | 7.9565e-09 | 9.6479e-09 | 2.5635e-10 | 1.2138e-08 | 9.8362e-09 | 5.1282e-10 | 1.2358e-09 | 5.5247e-10 | 3.3236e-11 | 147476.203
237499.844 | 7.8614e-09 | 9.6253e-09 | 2.5394e-10 | 1.2085e-08 | 9.8399e-09 | 5.1131e-10 | 1.2405e-09 | 5.506e-10 | 3.3127e-11 | 147488.375
237512 | 7.7725e-09 | 9.641e-09 | 2.537e-10 | 1.2011e-08 | 9.9197e-09 | 5.0814e-10 | 1.2329e-09 | 5.5484e-10 | 3.2987e-11 | 147500.531
237524.172 | 7.8074e-09 | 9.6863e-09 | 2.5623e-10 | 1.1995e-08 | 9.9488e-09 | 5.0678e-10 | 1.2417e-09 | 5.499e-10 | 3.3118e-11 | 147512.703
237536.344 | 8.0146e-09 | 9.7417e-09 | 2.5744e-10 | 1.2026e-08 | 9.9724e-09 | 5.0965e-10 | 1.2328e-09 | 5.5663e-10 | 3.3311e-11 | 147524.875
237548.516 | 7.8727e-09 | 9.6837e-09 | 2.5657e-10 | 1.2017e-08 | 9.8759e-09 | 5.0506e-10 | 1.2291e-09 | 5.5228e-10 | 3.3017e-11 | 147537.047
237560.672 | 7.8645e-09 | 9.6268e-09 | 2.5418e-10 | 1.2067e-08 | 9.8981e-09 | 5.0801e-10 | 1.2428e-09 | 5.5727e-10 | 3.2796e-11 | 147549.203
237572.844 | 7.8656e-09 | 9.602e-09 | 2.5589e-10 | 1.203e-08 | 9.8289e-09 | 5.0628e-10 | 1.2286e-09 | 5.5388e-10 | 3.2866e-11 | 147561.375
237585.016 | 7.8813e-09 | 9.5389e-09 | 2.5489e-10 | 1.2077e-08 | 9.8284e-09 | 4.9872e-10 | 1.24e-09 | 5.4982e-10 | 3.2543e-11 | 147573.547
237597.172 | 7.8767e-09 | 9.6439e-09 | 2.563e-10 | 1.1964e-08 | 9.7993e-09 | 5.1132e-10 | 1.2313e-09 | 5.5615e-10 | 3.3124e-11 | 147585.703
237609.344 | 7.9357e-09 | 9.685e-09 | 2.5633e-10 | 1.1882e-08 | 9.9134e-09 | 5.0432e-10 | 1.2388e-09 | 5.5472e-10 | 3.3154e-11 | 147597.875
237621.516 | 7.9043e-09 | 9.6198e-09 | 2.5565e-10 | 1.1768e-08 | 9.7716e-09 | 4.9999e-10 | 1.2268e-09 | 5.5063e-10 | 3.2967e-11 | 147610.047
237633.672 | 7.8763e-09 | 9.5742e-09 | 2.546e-10 | 1.1848e-08 | 9.8734e-09 | 5.0365e-10 | 1.2308e-09 | 5.5097e-10 | 3.296e-11 | 147622.203
237645.844 | 7.8346e-09 | 9.5445e-09 | 2.5574e-10 | 1.1997e-08 | 9.9573e-09 | 4.997e-10 | 1.2254e-09 | 5.5431e-10 | 3.2766e-11 | 147634.375
237658.016 | 7.8243e-09 | 9.6031e-09 | 2.5535e-10 | 1.1962e-08 | 9.8201e-09 | 5.0216e-10 | 1.2241e-09 | 5.4761e-10 | 3.2739e-11 | 147646.547
237670.172 | 7.877e-09 | 9.5888e-09 | 2.5111e-10 | 1.1828e-08 | 9.852e-09 | 5.0612e-10 | 1.2202e-09 | 5.4695e-10 | 3.3183e-11 | 147658.703
237682.344 | 7.8829e-09 | 9.6616e-09 | 2.5342e-10 | 1.192e-08 | 9.8502e-09 | 5.0627e-10 | 1.2179e-09 | 5.5176e-10 | 3.2567e-11 | 147670.875
237694.516 | 7.8739e-09 | 9.4957e-09 | 2.5431e-10 | 1.1809e-08 | 9.798e-09 | 5.0556e-10 | 1.2281e-09 | 5.4939e-10 | 3.2838e-11 | 147683.047
237706.672 | 7.8525e-09 | 9.5167e-09 | 2.5379e-10 | 1.1873e-08 | 9.8077e-09 | 5.0037e-10 | 1.224e-09 | 5.4403e-10 | 3.2705e-11 | 147695.203
237718.844 | 7.8795e-09 | 9.5881e-09 | 2.551e-10 | 1.1962e-08 | 9.9235e-09 | 5.0672e-10 | 1.2171e-09 | 5.4871e-10 | 3.2644e-11 | 147707.375
237731.016 | 7.8728e-09 | 9.6396e-09 | 2.5203e-10 | 1.1965e-08 | 9.7846e-09 | 5.023e-10 | 1.2292e-09 | 5.5363e-10 | 3.2982e-11 | 147719.547
237743.188 | 7.834e-09 | 9.5666e-09 | 2.4984e-10 | 1.1889e-08 | 9.714e-09 | 5.0284e-10 | 1.2272e-09 | 5.5086e-10 | 3.3038e-11 | 147731.719
237755.344 | 7.8765e-09 | 9.6029e-09 | 2.5518e-10 | 1.1877e-08 | 9.7967e-09 | 5.0057e-10 | 1.228e-09 | 5.4726e-10 | 3.2672e-11 | 147743.875
237767.516 | 7.895e-09 | 9.735e-09 | 2.5e-10 | 1.1816e-08 | 9.8727e-09 | 5.0433e-10 | 1.2274e-09 | 5.452e-10 | 3.2898e-11 | 147756.047
237779.688 | 7.8134e-09 | 9.628e-09 | 2.5148e-10 | 1.1873e-08 | 9.729e-09 | 5.0514e-10 | 1.2229e-09 | 5.487e-10 | 3.2723e-11 | 147768.219
237791.844 | 7.8606e-09 | 9.5269e-09 | 2.5081e-10 | 1.1924e-08 | 9.8754e-09 | 5.023e-10 | 1.2219e-09 | 5.4487e-10 | 3.265e-11 | 147780.375
237804.016 | 7.8138e-09 | 9.6142e-09 | 2.5393e-10 | 1.1788e-08 | 9.9178e-09 | 5.0416e-10 | 1.2259e-09 | 5.463e-10 | 3.2531e-11 | 147792.547
237816.188 | 7.8186e-09 | 9.5434e-09 | 2.5181e-10 | 1.1908e-08 | 9.8525e-09 | 5.0061e-10 | 1.2333e-09 | 5.4459e-10 | 3.2593e-11 | 147804.719
237828.344 | 7.8199e-09 | 9.4611e-09 | 2.5673e-10 | 1.185e-08 | 9.7268e-09 | 5.0555e-10 | 1.217e-09 | 5.5266e-10 | 3.239e-11 | 147816.875
237840.516 | 7.804e-09 | 9.6892e-09 | 2.5267e-10 | 1.1957e-08 | 9.7315e-09 | 5.0665e-10 | 1.2358e-09 | 5.4996e-10 | 3.2783e-11 | 147829.047
237852.688 | 7.9122e-09 | 9.4353e-09 | 2.5691e-10 | 1.1728e-08 | 9.8638e-09 | 5.0451e-10 | 1.2212e-09 | 5.4933e-10 | 3.2569e-11 | 147841.219
237864.844 | 7.8319e-09 | 9.5629e-09 | 2.53e-10 | 1.1866e-08 | 9.834e-09 | 4.9977e-10 | 1.2253e-09 | 5.5325e-10 | 3.2582e-11 | 147853.375
237877.016 | 7.8317e-09 | 9.539e-09 | 2.5436e-10 | 1.1982e-08 | 9.7784e-09 | 5.0159e-10 | 1.2311e-09 | 5.4686e-10 | 3.2991e-11 | 147865.547
237889.188 | 7.8046e-09 | 9.6322e-09 | 2.5652e-10 | 1.194e-08 | 9.7833e-09 | 5.0251e-10 | 1.2236e-09 | 5.446e-10 | 3.3283e-11 | 147877.719
237901.344 | 7.8438e-09 | 9.6217e-09 | 2.5205e-10 | 1.1857e-08 | 9.858e-09 | 5.0022e-10 | 1.2381e-09 | 5.5184e-10 | 3.2673e-11 | 147889.875
237913.516 | 7.7934e-09 | 9.5234e-09 | 2.5193e-10 | 1.1854e-08 | 9.8975e-09 | 4.9989e-10 | 1.2238e-09 | 5.4807e-10 | 3.259e-11 | 147902.047
237925.688 | 7.7671e-09 | 9.5362e-09 | 2.4863e-10 | 1.1769e-08 | 9.7399e-09 | 5.0526e-10 | 1.2241e-09 | 5.4558e-10 | 3.2603e-11 | 147914.219
237937.859 | 7.8314e-09 | 9.5154e-09 | 2.5122e-10 | 1.1755e-08 | 9.7916e-09 | 5.0117e-10 | 1.2213e-09 | 5.4503e-10 | 3.2482e-11 | 147926.39
237950.016 | 7.7333e-09 | 9.356e-09 | 2.5183e-10 | 1.1762e-08 | 9.6329e-09 | 5.0181e-10 | 1.2136e-09 | 5.4153e-10 | 3.2346e-11 | 147938.547
237962.188 | 7.776e-09 | 9.4863e-09 | 2.4833e-10 | 1.1745e-08 | 9.7381e-09 | 4.968e-10 | 1.2163e-09 | 5.4668e-10 | 3.22e-11 | 147950.719
237974.359 | 7.7483e-09 | 9.5881e-09 | 2.4845e-10 | 1.1761e-08 | 9.7351e-09 | 5.0379e-10 | 1.2124e-09 | 5.4463e-10 | 3.2644e-11 | 147962.89
237986.516 | 7.798e-09 | 9.4284e-09 | 2.498e-10 | 1.1732e-08 | 9.7381e-09 | 5.0337e-10 | 1.2277e-09 | 5.4273e-10 | 3.2152e-11 | 147975.047
237998.688 | 7.8106e-09 | 9.4723e-09 | 2.5121e-10 | 1.1784e-08 | 9.8113e-09 | 4.9849e-10 | 1.2143e-09 | 5.4731e-10 | 3.237e-11 | 147987.219
238010.859 | 7.8248e-09 | 9.3301e-09 | 2.4924e-10 | 1.1783e-08 | 9.7401e-09 | 5.0145e-10 | 1.2029e-09 | 5.4225e-10 | 3.2622e-11 | 147999.39
238023.016 | 7.6879e-09 | 9.4553e-09 | 2.5154e-10 | 1.1597e-08 | 9.6218e-09 | 5.0041e-10 | 1.2015e-09 | 5.4263e-10 | 3.2032e-11 | 148011.547
238035.188 | 7.8121e-09 | 9.4158e-09 | 2.4735e-10 | 1.1567e-08 | 9.635e-09 | 4.9497e-10 | 1.2025e-09 | 5.3928e-10 | 3.2579e-11 | 148023.719
238047.359 | 7.6544e-09 | 9.4182e-09 | 2.4877e-10 | 1.1695e-08 | 9.669e-09 | 4.9945e-10 | 1.2104e-09 | 5.4111e-10 | 3.2316e-11 | 148035.89
238059.516 | 7.8577e-09 | 9.4441e-09 | 2.5048e-10 | 1.1695e-08 | 9.6692e-09 | 4.959e-10 | 1.2198e-09 | 5.4848e-10 | 3.2174e-11 | 148048.047
238071.688 | 7.691e-09 | 9.5483e-09 | 2.4984e-10 | 1.163e-08 | 9.6702e-09 | 4.9411e-10 | 1.21e-09 | 5.4017e-10 | 3.2448e-11 | 148060.219
238083.859 | 7.6863e-09 | 9.4812e-09 | 2.4926e-10 | 1.176e-08 | 9.7125e-09 | 4.9634e-10 | 1.2102e-09 | 5.4065e-10 | 3.1908e-11 | 148072.39
238096.016 | 7.7844e-09 | 9.5645e-09 | 2.4908e-10 | 1.1645e-08 | 9.6424e-09 | 4.9569e-10 | 1.2162e-09 | 5.4047e-10 | 3.2412e-11 | 148084.547
238108.188 | 7.7126e-09 | 9.4935e-09 | 2.4825e-10 | 1.1684e-08 | 9.7046e-09 | 5.004e-10 | 1.2096e-09 | 5.4178e-10 | 3.2087e-11 | 148096.719
238120.359 | 7.7322e-09 | 9.4232e-09 | 2.508e-10 | 1.1727e-08 | 9.6489e-09 | 4.9451e-10 | 1.2219e-09 | 5.4457e-10 | 3.2146e-11 | 148108.89
238132.531 | 7.7894e-09 | 9.5059e-09 | 2.5065e-10 | 1.1712e-08 | 9.5343e-09 | 5.0134e-10 | 1.2029e-09 | 5.3451e-10 | 3.2326e-11 | 148121.062
238144.688 | 7.8357e-09 | 9.4313e-09 | 2.4983e-10 | 1.1643e-08 | 9.6043e-09 | 4.9652e-10 | 1.2209e-09 | 5.4177e-10 | 3.2265e-11 | 148133.219
238156.859 | 7.7343e-09 | 9.3662e-09 | 2.5049e-10 | 1.1632e-08 | 9.5952e-09 | 4.9847e-10 | 1.2185e-09 | 5.4097e-10 | 3.213e-11 | 148145.39
238169.031 | 7.7394e-09 | 9.4062e-09 | 2.5095e-10 | 1.173e-08 | 9.7571e-09 | 5.0118e-10 | 1.2183e-09 | 5.3692e-10 | 3.2432e-11 | 148157.562
238181.188 | 7.7675e-09 | 9.4744e-09 | 2.4967e-10 | 1.19e-08 | 9.7352e-09 | 5.0105e-10 | 1.2134e-09 | 5.4505e-10 | 3.2365e-11 | 148169.719
238193.359 | 7.7625e-09 | 9.4563e-09 | 2.5268e-10 | 1.1889e-08 | 9.7765e-09 | 4.9674e-10 | 1.2073e-09 | 5.4257e-10 | 3.258e-11 | 148181.89
238205.531 | 7.7219e-09 | 9.3734e-09 | 2.5106e-10 | 1.1596e-08 | 9.685e-09 | 4.9244e-10 | 1.2063e-09 | 5.4626e-10 | 3.2364e-11 | 148194.062
238217.688 | 7.7285e-09 | 9.4302e-09 | 2.5219e-10 | 1.1748e-08 | 9.7136e-09 | 4.9936e-10 | 1.2012e-09 | 5.4235e-10 | 3.2384e-11 | 148206.219
238229.859 | 7.8175e-09 | 9.476e-09 | 2.4944e-10 | 1.1748e-08 | 9.7481e-09 | 4.9936e-10 | 1.2132e-09 | 5.3975e-10 | 3.2167e-11 | 148218.39
238242.031 | 7.7771e-09 | 9.3702e-09 | 2.4995e-10 | 1.1715e-08 | 9.621e-09 | 4.9619e-10 | 1.2052e-09 | 5.536e-10 | 3.2181e-11 | 148230.562
238254.188 | 7.8312e-09 | 9.3544e-09 | 2.4895e-10 | 1.1686e-08 | 9.6788e-09 | 4.9724e-10 | 1.2125e-09 | 5.4241e-10 | 3.2113e-11 | 148242.719
238266.359 | 7.8173e-09 | 9.5152e-09 | 2.4854e-10 | 1.175e-08 | 9.6325e-09 | 4.9697e-10 | 1.1988e-09 | 5.4286e-10 | 3.2328e-11 | 148254.89
238278.531 | 7.8126e-09 | 9.4303e-09 | 2.5066e-10 | 1.1777e-08 | 9.7336e-09 | 4.9652e-10 | 1.2063e-09 | 5.4124e-10 | 3.2515e-11 | 148267.062
238290.688 | 7.7865e-09 | 9.3876e-09 | 2.5115e-10 | 1.1709e-08 | 9.5511e-09 | 4.9831e-10 | 1.2073e-09 | 5.4357e-10 | 3.2217e-11 | 148279.219
238302.859 | 7.7852e-09 | 9.3737e-09 | 2.4561e-10 | 1.1537e-08 | 9.6123e-09 | 4.9279e-10 | 1.2141e-09 | 5.3894e-10 | 3.2227e-11 | 148291.39
238315.031 | 7.8612e-09 | 9.3655e-09 | 2.5115e-10 | 1.1679e-08 | 9.7494e-09 | 4.9632e-10 | 1.2096e-09 | 5.3536e-10 | 3.2118e-11 | 148303.562
238327.203 | 7.7723e-09 | 9.5693e-09 | 2.4907e-10 | 1.1718e-08 | 9.725e-09 | 4.925e-10 | 1.2051e-09 | 5.3752e-10 | 3.2099e-11 | 148315.734
238339.359 | 7.8183e-09 | 9.4037e-09 | 2.5276e-10 | 1.1754e-08 | 9.7149e-09 | 4.9493e-10 | 1.2219e-09 | 5.4015e-10 | 3.2014e-11 | 148327.89
238351.531 | 7.8103e-09 | 9.4989e-09 | 2.4889e-10 | 1.1903e-08 | 9.6661e-09 | 4.9468e-10 | 1.2156e-09 | 5.507e-10 | 3.2468e-11 | 148340.062
238363.703 | 7.7638e-09 | 9.4825e-09 | 2.5103e-10 | 1.1653e-08 | 9.6783e-09 | 4.9683e-10 | 1.2216e-09 | 5.4097e-10 | 3.2319e-11 | 148352.234
238375.859 | 7.8429e-09 | 9.4878e-09 | 2.505e-10 | 1.1701e-08 | 9.7575e-09 | 4.939e-10 | 1.1989e-09 | 5.4235e-10 | 3.2223e-11 | 148364.39
238388.031 | 7.7095e-09 | 9.4641e-09 | 2.5281e-10 | 1.1706e-08 | 9.6048e-09 | 4.9185e-10 | 1.2177e-09 | 5.383e-10 | 3.214e-11 | 148376.562
238400.203 | 7.7179e-09 | 9.5112e-09 | 2.5206e-10 | 1.1811e-08 | 9.6828e-09 | 4.9648e-10 | 1.2196e-09 | 5.4085e-10 | 3.2123e-11 | 148388.734
238412.359 | 7.7522e-09 | 9.4147e-09 | 2.4966e-10 | 1.1689e-08 | 9.5999e-09 | 4.9771e-10 | 1.2159e-09 | 5.4503e-10 | 3.2017e-11 | 148400.89
238424.531 | 7.884e-09 | 9.4334e-09 | 2.5306e-10 | 1.1805e-08 | 9.5527e-09 | 5.0007e-10 | 1.2074e-09 | 5.3987e-10 | 3.2275e-11 | 148413.062
238436.703 | 7.7447e-09 | 9.4638e-09 | 2.4987e-10 | 1.17e-08 | 9.6183e-09 | 4.9344e-10 | 1.2031e-09 | 5.4084e-10 | 3.2227e-11 | 148425.234
238448.859 | 7.7991e-09 | 9.3806e-09 | 2.4607e-10 | 1.1718e-08 | 9.6793e-09 | 5.0019e-10 | 1.2061e-09 | 5.3527e-10 | 3.2002e-11 | 148437.39
238461.031 | 7.7369e-09 | 9.2852e-09 | 2.5197e-10 | 1.1712e-08 | 9.6703e-09 | 4.9253e-10 | 1.208e-09 | 5.3147e-10 | 3.1779e-11 | 148449.562
238473.203 | 7.7785e-09 | 9.5382e-09 | 2.5087e-10 | 1.1731e-08 | 9.653e-09 | 4.9299e-10 | 1.2124e-09 | 5.4157e-10 | 3.2604e-11 | 148461.734
238485.359 | 7.783e-09 | 9.2943e-09 | 2.5232e-10 | 1.1833e-08 | 9.7041e-09 | 5.0054e-10 | 1.2074e-09 | 5.488e-10 | 3.225e-11 | 148473.89
238497.531 | 7.7178e-09 | 9.3838e-09 | 2.4928e-10 | 1.1701e-08 | 9.5821e-09 | 4.9592e-10 | 1.214e-09 | 5.4688e-10 | 3.2524e-11 | 148486.062
238509.703 | 7.7729e-09 | 9.434e-09 | 2.4996e-10 | 1.1707e-08 | 9.6376e-09 | 5.0317e-10 | 1.2243e-09 | 5.3917e-10 | 3.2151e-11 | 148498.234
238521.875 | 7.8107e-09 | 9.4288e-09 | 2.4744e-10 | 1.1663e-08 | 9.6769e-09 | 4.9841e-10 | 1.2091e-09 | 5.4402e-10 | 3.218e-11 | 148510.406
238534.031 | 7.8159e-09 | 9.4402e-09 | 2.5113e-10 | 1.1682e-08 | 9.6915e-09 | 4.9685e-10 | 1.1956e-09 | 5.3662e-10 | 3.2013e-11 | 148522.562
238546.203 | 7.7824e-09 | 9.5141e-09 | 2.5053e-10 | 1.1573e-08 | 9.7218e-09 | 5.0025e-10 | 1.2048e-09 | 5.3815e-10 | 3.2151e-11 | 148534.734
238558.375 | 7.8497e-09 | 9.4656e-09 | 2.4906e-10 | 1.1665e-08 | 9.7265e-09 | 4.9893e-10 | 1.2105e-09 | 5.4454e-10 | 3.1948e-11 | 148546.906
238570.531 | 7.7969e-09 | 9.3966e-09 | 2.5012e-10 | 1.1629e-08 | 9.5382e-09 | 4.9996e-10 | 1.2009e-09 | 5.3704e-10 | 3.2145e-11 | 148559.062
238582.703 | 7.7482e-09 | 9.3295e-09 | 2.4724e-10 | 1.1756e-08 | 9.6181e-09 | 4.9217e-10 | 1.2187e-09 | 5.4424e-10 | 3.1866e-11 | 148571.234
238594.875 | 7.7457e-09 | 9.3275e-09 | 2.4932e-10 | 1.1598e-08 | 9.6353e-09 | 4.9274e-10 | 1.2076e-09 | 5.4344e-10 | 3.2092e-11 | 148583.406
238607.031 | 7.7982e-09 | 9.4766e-09 | 2.5049e-10 | 1.1681e-08 | 9.5867e-09 | 4.9154e-10 | 1.1972e-09 | 5.4087e-10 | 3.2034e-11 | 148595.562
238619.203 | 7.7636e-09 | 9.4227e-09 | 2.5004e-10 | 1.1692e-08 | 9.6703e-09 | 4.9955e-10 | 1.1991e-09 | 5.4048e-10 | 3.2359e-11 | 148607.734
238631.375 | 7.7987e-09 | 9.4215e-09 | 2.4704e-10 | 1.1684e-08 | 9.7053e-09 | 4.9924e-10 | 1.2012e-09 | 5.3737e-10 | 3.2369e-11 | 148619.906
238643.531 | 7.7258e-09 | 9.4662e-09 | 2.4938e-10 | 1.1667e-08 | 9.679e-09 | 4.9175e-10 | 1.2078e-09 | 5.412e-10 | 3.2103e-11 | 148632.062
238655.703 | 7.7765e-09 | 9.4098e-09 | 2.4762e-10 | 1.1769e-08 | 9.6976e-09 | 4.9748e-10 | 1.2021e-09 | 5.4531e-10 | 3.2268e-11 | 148644.234
238667.875 | 7.8084e-09 | 9.5362e-09 | 2.5009e-10 | 1.1742e-08 | 9.7661e-09 | 4.8914e-10 | 1.2205e-09 | 5.4211e-10 | 3.1905e-11 | 148656.406
238680.031 | 7.7624e-09 | 9.4338e-09 | 2.5256e-10 | 1.1536e-08 | 9.7293e-09 | 4.888e-10 | 1.2001e-09 | 5.3803e-10 | 3.1867e-11 | 148668.562
238692.203 | 7.7468e-09 | 9.4003e-09 | 2.486e-10 | 1.1651e-08 | 9.656e-09 | 4.9459e-10 | 1.2161e-09 | 5.4143e-10 | 3.1809e-11 | 148680.734
238704.375 | 7.6478e-09 | 9.4368e-09 | 2.5002e-10 | 1.1576e-08 | 9.6351e-09 | 4.9576e-10 | 1.2132e-09 | 5.413e-10 | 3.1558e-11 | 148692.906
238716.547 | 7.8748e-09 | 9.4227e-09 | 2.501e-10 | 1.1751e-08 | 9.6417e-09 | 5.0154e-10 | 1.2035e-09 | 5.4218e-10 | 3.1997e-11 | 148705.078
238728.703 | 7.8171e-09 | 9.3714e-09 | 2.5084e-10 | 1.1646e-08 | 9.6994e-09 | 4.9472e-10 | 1.2067e-09 | 5.3656e-10 | 3.2372e-11 | 148717.234
238740.875 | 7.7023e-09 | 9.351e-09 | 2.5042e-10 | 1.1795e-08 | 9.6822e-09 | 4.9299e-10 | 1.2088e-09 | 5.4158e-10 | 3.2108e-11 | 148729.406
238753.047 | 7.6623e-09 | 9.4214e-09 | 2.5007e-10 | 1.1696e-08 | 9.6244e-09 | 4.9632e-10 | 1.1926e-09 | 5.4147e-10 | 3.2339e-11 | 148741.578
238765.203 | 7.7408e-09 | 9.3131e-09 | 2.4601e-10 | 1.1644e-08 | 9.5851e-09 | 4.9249e-10 | 1.1992e-09 | 5.337e-10 | 3.1767e-11 | 148753.734
238777.375 | 7.7249e-09 | 9.3386e-09 | 2.4736e-10 | 1.1628e-08 | 9.474e-09 | 4.9413e-10 | 1.1927e-09 | 5.3924e-10 | 3.2106e-11 | 148765.906
238789.547 | 7.7507e-09 | 9.4118e-09 | 2.4962e-10 | 1.1671e-08 | 9.6142e-09 | 4.9004e-10 | 1.1854e-09 | 5.3577e-10 | 3.2066e-11 | 148778.078
238801.703 | 7.6265e-09 | 9.3058e-09 | 2.5237e-10 | 1.1614e-08 | 9.5868e-09 | 4.8938e-10 | 1.1998e-09 | 5.4027e-10 | 3.1746e-11 | 148790.234
238813.875 | 7.632e-09 | 9.3968e-09 | 2.4712e-10 | 1.1511e-08 | 9.5948e-09 | 4.8964e-10 | 1.1914e-09 | 5.3851e-10 | 3.1861e-11 | 148802.406
238826.047 | 7.7693e-09 | 9.3154e-09 | 2.4653e-10 | 1.1594e-08 | 9.5455e-09 | 4.9365e-10 | 1.1967e-09 | 5.4359e-10 | 3.2024e-11 | 148814.578
238838.203 | 7.7066e-09 | 9.4519e-09 | 2.4934e-10 | 1.1684e-08 | 9.5551e-09 | 4.8981e-10 | 1.194e-09 | 5.3472e-10 | 3.2186e-11 | 148826.734
238850.375 | 7.7152e-09 | 9.3775e-09 | 2.4757e-10 | 1.1638e-08 | 9.6272e-09 | 4.8813e-10 | 1.1996e-09 | 5.3462e-10 | 3.2037e-11 | 148838.906
238862.547 | 7.7407e-09 | 9.3006e-09 | 2.4934e-10 | 1.1659e-08 | 9.6572e-09 | 4.9121e-10 | 1.2165e-09 | 5.3568e-10 | 3.2118e-11 | 148851.078
238874.719 | 7.8186e-09 | 9.3642e-09 | 2.499e-10 | 1.1533e-08 | 9.6373e-09 | 4.9229e-10 | 1.2014e-09 | 5.3798e-10 | 3.1725e-11 | 148863.25
238886.875 | 7.7663e-09 | 9.4415e-09 | 2.4838e-10 | 1.1569e-08 | 9.6999e-09 | 4.9631e-10 | 1.2086e-09 | 5.3949e-10 | 3.1958e-11 | 148875.406
238899.047 | 7.7771e-09 | 9.4602e-09 | 2.5126e-10 | 1.1655e-08 | 9.5865e-09 | 4.9202e-10 | 1.2105e-09 | 5.3746e-10 | 3.1927e-11 | 148887.578
238911.219 | 7.7625e-09 | 9.3171e-09 | 2.5119e-10 | 1.1678e-08 | 9.7187e-09 | 4.9758e-10 | 1.2034e-09 | 5.432e-10 | 3.2048e-11 | 148899.75
238923.375 | 7.8824e-09 | 9.3888e-09 | 2.4926e-10 | 1.1598e-08 | 9.7094e-09 | 4.9561e-10 | 1.2042e-09 | 5.3515e-10 | 3.2041e-11 | 148911.906
238935.547 | 7.8121e-09 | 9.3212e-09 | 2.504e-10 | 1.1622e-08 | 9.6106e-09 | 4.9776e-10 | 1.1998e-09 | 5.4481e-10 | 3.2315e-11 | 148924.078
238947.719 | 7.8171e-09 | 9.4204e-09 | 2.5224e-10 | 1.1672e-08 | 9.5915e-09 | 4.9256e-10 | 1.2116e-09 | 5.3747e-10 | 3.1954e-11 | 148936.25
238959.875 | 7.7735e-09 | 9.4041e-09 | 2.4998e-10 | 1.1568e-08 | 9.643e-09 | 4.912e-10 | 1.1998e-09 | 5.442e-10 | 3.2124e-11 | 148948.406
238972.047 | 7.801e-09 | 9.3767e-09 | 2.4939e-10 | 1.1719e-08 | 9.6651e-09 | 4.9736e-10 | 1.204e-09 | 5.367e-10 | 3.2237e-11 | 148960.578
238984.219 | 7.7812e-09 | 9.3778e-09 | 2.4798e-10 | 1.1568e-08 | 9.7156e-09 | 4.9038e-10 | 1.2077e-09 | 5.4078e-10 | 3.2376e-11 | 148972.75
238996.375 | 7.6981e-09 | 9.383e-09 | 2.5011e-10 | 1.16e-08 | 9.6655e-09 | 4.9515e-10 | 1.2114e-09 | 5.4255e-10 | 3.2086e-11 | 148984.906
239008.547 | 7.871e-09 | 9.4541e-09 | 2.4835e-10 | 1.1677e-08 | 9.6689e-09 | 4.9202e-10 | 1.201e-09 | 5.3837e-10 | 3.2115e-11 | 148997.078
239020.719 | 7.7499e-09 | 9.3976e-09 | 2.4873e-10 | 1.1612e-08 | 9.6483e-09 | 4.9614e-10 | 1.2047e-09 | 5.4312e-10 | 3.1932e-11 | 149009.25
239032.875 | 7.7464e-09 | 9.4262e-09 | 2.4834e-10 | 1.151e-08 | 9.5532e-09 | 4.9506e-10 | 1.2027e-09 | 5.4385e-10 | 3.1877e-11 | 149021.406
239045.047 | 7.7329e-09 | 9.4924e-09 | 2.4801e-10 | 1.1548e-08 | 9.592e-09 | 4.8907e-10 | 1.1968e-09 | 5.3975e-10 | 3.2013e-11 | 149033.578
239057.219 | 7.7737e-09 | 9.4454e-09 | 2.4726e-10 | 1.1637e-08 | 9.562e-09 | 4.9083e-10 | 1.1868e-09 | 5.3554e-10 | 3.2433e-11 | 149045.75
239069.391 | 7.7439e-09 | 9.361e-09 | 2.4786e-10 | 1.1649e-08 | 9.6946e-09 | 4.9746e-10 | 1.2043e-09 | 5.3675e-10 | 3.2188e-11 | 149057.922
239081.547 | 7.7011e-09 | 9.2753e-09 | 2.4699e-10 | 1.1471e-08 | 9.5399e-09 | 4.9308e-10 | 1.1939e-09 | 5.3649e-10 | 3.2288e-11 | 149070.078
239093.719 | 7.8264e-09 | 9.4158e-09 | 2.5095e-10 | 1.1635e-08 | 9.6747e-09 | 4.8864e-10 | 1.2069e-09 | 5.3993e-10 | 3.2122e-11 | 149082.25
239105.891 | 7.7459e-09 | 9.4644e-09 | 2.4826e-10 | 1.1668e-08 | 9.5548e-09 | 5.0758e-10 | 1.2119e-09 | 5.4351e-10 | 3.2385e-11 | 149094.422
239118.047 | 7.8254e-09 | 9.4512e-09 | 2.5439e-10 | 1.1497e-08 | 9.5977e-09 | 5.1283e-10 | 1.2034e-09 | 5.4238e-10 | 3.1982e-11 | 149106.578
239130.219 | 7.8079e-09 | 9.4381e-09 | 2.536e-10 | 1.1687e-08 | 9.6044e-09 | 5.1076e-10 | 1.2097e-09 | 5.4218e-10 | 3.233e-11 | 149118.75
239142.391 | 7.8297e-09 | 9.4236e-09 | 2.515e-10 | 1.1597e-08 | 9.5907e-09 | 5.0731e-10 | 1.2031e-09 | 5.435e-10 | 3.229e-11 | 149130.922
239154.547 | 7.847e-09 | 9.4623e-09 | 2.5861e-10 | 1.1693e-08 | 9.691e-09 | 5.0923e-10 | 1.2141e-09 | 5.4515e-10 | 3.2654e-11 | 149143.078
239166.719 | 7.8084e-09 | 9.415e-09 | 2.537e-10 | 1.1626e-08 | 9.7363e-09 | 5.0515e-10 | 1.2212e-09 | 5.5024e-10 | 3.2218e-11 | 149155.25
239178.891 | 7.8268e-09 | 9.51e-09 | 2.5372e-10 | 1.1617e-08 | 9.7048e-09 | 5.0552e-10 | 1.2201e-09 | 5.4908e-10 | 3.2401e-11 | 149167.422
239191.047 | 7.8352e-09 | 9.5695e-09 | 2.5574e-10 | 1.1815e-08 | 9.7167e-09 | 5.0925e-10 | 1.2107e-09 | 5.4382e-10 | 3.2549e-11 | 149179.578
239203.219 | 7.775e-09 | 9.5833e-09 | 2.5246e-10 | 1.1808e-08 | 9.7251e-09 | 5.0325e-10 | 1.2286e-09 | 5.4478e-10 | 3.248e-11 | 149191.75
239215.391 | 7.9052e-09 | 9.4949e-09 | 2.5516e-10 | 1.1725e-08 | 9.5987e-09 | 5.0162e-10 | 1.2191e-09 | 5.4652e-10 | 3.1995e-11 | 149203.922
239227.547 | 7.7191e-09 | 9.4544e-09 | 2.5381e-10 | 1.161e-08 | 9.5959e-09 | 4.9674e-10 | 1.1906e-09 | 5.3641e-10 | 3.2325e-11 | 149216.078
239239.719 | 7.7829e-09 | 9.4541e-09 | 2.5238e-10 | 1.1761e-08 | 9.6073e-09 | 5.072e-10 | 1.2198e-09 | 5.4168e-10 | 3.2643e-11 | 149228.25
239251.891 | 7.7776e-09 | 9.4079e-09 | 2.5137e-10 | 1.18e-08 | 9.7965e-09 | 5.0104e-10 | 1.2017e-09 | 5.4661e-10 | 3.2608e-11 | 149240.422
239264.063 | 7.7924e-09 | 9.4625e-09 | 2.5217e-10 | 1.1765e-08 | 9.6232e-09 | 4.9995e-10 | 1.199e-09 | 5.4242e-10 | 3.2932e-11 | 149252.594
239276.219 | 7.8351e-09 | 9.4085e-09 | 2.5048e-10 | 1.1677e-08 | 9.613e-09 | 4.9656e-10 | 1.2067e-09 | 5.421e-10 | 3.2109e-11 | 149264.75
239288.391 | 7.8056e-09 | 9.4815e-09 | 2.4897e-10 | 1.1699e-08 | 9.6873e-09 | 4.9454e-10 | 1.1988e-09 | 5.349e-10 | 3.1864e-11 | 149276.922
239300.563 | 7.7026e-09 | 9.2706e-09 | 2.5099e-10 | 1.1552e-08 | 9.5485e-09 | 5.004e-10 | 1.1897e-09 | 5.3388e-10 | 3.206e-11 | 149289.094
239312.719 | 7.8418e-09 | 9.4077e-09 | 2.4799e-10 | 1.1596e-08 | 9.5603e-09 | 4.9733e-10 | 1.1967e-09 | 5.3429e-10 | 3.2031e-11 | 149301.25
239324.891 | 7.743e-09 | 9.2911e-09 | 2.5047e-10 | 1.1548e-08 | 9.5446e-09 | 4.9635e-10 | 1.1959e-09 | 5.4113e-10 | 3.1818e-11 | 149313.422
239337.063 | 7.7221e-09 | 9.3389e-09 | 2.5011e-10 | 1.1532e-08 | 9.5156e-09 | 4.922e-10 | 1.1891e-09 | 5.3606e-10 | 3.2019e-11 | 149325.594
239349.219 | 7.7987e-09 | 9.3787e-09 | 2.4742e-10 | 1.1646e-08 | 9.6747e-09 | 4.9697e-10 | 1.211e-09 | 5.3598e-10 | 3.1991e-11 | 149337.75
239361.391 | 7.6364e-09 | 9.272e-09 | 2.4848e-10 | 1.1536e-08 | 9.6293e-09 | 4.9311e-10 | 1.1934e-09 | 5.3545e-10 | 3.2147e-11 | 149349.922
239373.563 | 7.769e-09 | 9.3945e-09 | 2.4586e-10 | 1.1458e-08 | 9.5412e-09 | 4.9111e-10 | 1.1969e-09 | 5.3953e-10 | 3.1602e-11 | 149362.094
239385.719 | 7.6735e-09 | 9.4514e-09 | 2.5037e-10 | 1.1515e-08 | 9.6337e-09 | 4.957e-10 | 1.1954e-09 | 5.3779e-10 | 3.1872e-11 | 149374.25
239397.891 | 7.6964e-09 | 9.3207e-09 | 2.4758e-10 | 1.154e-08 | 9.6132e-09 | 4.944e-10 | 1.2119e-09 | 5.3886e-10 | 3.1588e-11 | 149386.422
239410.063 | 7.7464e-09 | 9.2785e-09 | 2.4801e-10 | 1.1642e-08 | 9.6641e-09 | 4.9005e-10 | 1.1957e-09 | 5.3965e-10 | 3.197e-11 | 149398.594
239422.219 | 7.7114e-09 | 9.3897e-09 | 2.4839e-10 | 1.1825e-08 | 9.5331e-09 | 4.9405e-10 | 1.2046e-09 | 5.3706e-10 | 3.2221e-11 | 149410.75
239434.391 | 7.7139e-09 | 9.4773e-09 | 2.4599e-10 | 1.1601e-08 | 9.5343e-09 | 4.9818e-10 | 1.1987e-09 | 5.373e-10 | 3.1663e-11 | 149422.922
239446.563 | 7.7621e-09 | 9.3367e-09 | 2.4821e-10 | 1.1619e-08 | 9.592e-09 | 4.9491e-10 | 1.194e-09 | 5.3699e-10 | 3.1648e-11 | 149435.094
239458.734 | 7.7286e-09 | 9.4214e-09 | 2.4811e-10 | 1.1642e-08 | 9.5932e-09 | 4.9255e-10 | 1.2109e-09 | 5.3706e-10 | 3.1883e-11 | 149447.265
239470.891 | 7.7941e-09 | 9.442e-09 | 2.4768e-10 | 1.1568e-08 | 9.5837e-09 | 4.977e-10 | 1.201e-09 | 5.386e-10 | 3.1886e-11 | 149459.422
239483.063 | 7.69e-09 | 9.4733e-09 | 2.4841e-10 | 1.1653e-08 | 9.5992e-09 | 4.935e-10 | 1.2061e-09 | 5.3956e-10 | 3.2085e-11 | 149471.594
239495.234 | 7.818e-09 | 9.3807e-09 | 2.5068e-10 | 1.1712e-08 | 9.6791e-09 | 4.9676e-10 | 1.2031e-09 | 5.4062e-10 | 3.2403e-11 | 149483.765
239507.391 | 7.7502e-09 | 9.3994e-09 | 2.5054e-10 | 1.1655e-08 | 9.6149e-09 | 5.0371e-10 | 1.1939e-09 | 5.3324e-10 | 3.2239e-11 | 149495.922
239519.563 | 7.7763e-09 | 9.4586e-09 | 2.4869e-10 | 1.1571e-08 | 9.6066e-09 | 4.9657e-10 | 1.2133e-09 | 5.3723e-10 | 3.2227e-11 | 149508.094
239531.734 | 7.7276e-09 | 9.3649e-09 | 2.4927e-10 | 1.162e-08 | 9.5544e-09 | 5.0236e-10 | 1.197e-09 | 5.3764e-10 | 3.2188e-11 | 149520.265
239543.891 | 7.6584e-09 | 9.4215e-09 | 2.5059e-10 | 1.161e-08 | 9.6746e-09 | 4.982e-10 | 1.189e-09 | 5.3618e-10 | 3.1567e-11 | 149532.422
239556.063 | 7.7233e-09 | 9.3686e-09 | 2.5153e-10 | 1.1778e-08 | 9.7318e-09 | 5.0245e-10 | 1.2182e-09 | 5.3721e-10 | 3.1688e-11 | 149544.594
239568.234 | 7.6304e-09 | 9.3821e-09 | 2.5104e-10 | 1.1755e-08 | 9.5099e-09 | 4.9933e-10 | 1.2077e-09 | 5.4147e-10 | 3.2235e-11 | 149556.765
239580.391 | 7.7745e-09 | 9.3859e-09 | 2.4935e-10 | 1.1559e-08 | 9.6085e-09 | 4.9648e-10 | 1.202e-09 | 5.4147e-10 | 3.2209e-11 | 149568.922
239592.563 | 7.736e-09 | 9.3819e-09 | 2.506e-10 | 1.1621e-08 | 9.6011e-09 | 4.9211e-10 | 1.2008e-09 | 5.3798e-10 | 3.2374e-11 | 149581.094
239604.734 | 7.8246e-09 | 9.3032e-09 | 2.4712e-10 | 1.1598e-08 | 9.6754e-09 | 4.9287e-10 | 1.2143e-09 | 5.3587e-10 | 3.2292e-11 | 149593.265
239616.891 | 7.6996e-09 | 9.2768e-09 | 2.4661e-10 | 1.1702e-08 | 9.6146e-09 | 4.953e-10 | 1.2157e-09 | 5.3891e-10 | 3.184e-11 | 149605.422
239629.063 | 7.7491e-09 | 9.335e-09 | 2.4947e-10 | 1.1601e-08 | 9.6074e-09 | 4.9336e-10 | 1.1942e-09 | 5.3795e-10 | 3.2135e-11 | 149617.594
239641.234 | 7.7218e-09 | 9.3619e-09 | 2.4983e-10 | 1.178e-08 | 9.6665e-09 | 4.9946e-10 | 1.1986e-09 | 5.4056e-10 | 3.1931e-11 | 149629.765
239653.406 | 7.8651e-09 | 9.4755e-09 | 2.4656e-10 | 1.1548e-08 | 9.6189e-09 | 5.0088e-10 | 1.1998e-09 | 5.3201e-10 | 3.2147e-11 | 149641.937
239665.563 | 7.791e-09 | 9.3817e-09 | 2.4739e-10 | 1.1572e-08 | 9.5751e-09 | 4.9793e-10 | 1.2033e-09 | 5.3811e-10 | 3.1781e-11 | 149654.094
239677.734 | 7.7351e-09 | 9.4199e-09 | 2.4864e-10 | 1.166e-08 | 9.6166e-09 | 4.9419e-10 | 1.209e-09 | 5.3575e-10 | 3.2148e-11 | 149666.265
239689.906 | 7.9075e-09 | 9.4275e-09 | 2.4799e-10 | 1.1655e-08 | 9.6143e-09 | 4.9454e-10 | 1.2131e-09 | 5.3779e-10 | 3.2217e-11 | 149678.437
239702.063 | 7.8734e-09 | 9.3674e-09 | 2.4535e-10 | 1.154e-08 | 9.5893e-09 | 4.9674e-10 | 1.2064e-09 | 5.4393e-10 | 3.2255e-11 | 149690.594
239714.234 | 7.8027e-09 | 9.4299e-09 | 2.4848e-10 | 1.1644e-08 | 9.668e-09 | 4.9405e-10 | 1.2022e-09 | 5.3584e-10 | 3.2061e-11 | 149702.765
239726.406 | 7.8213e-09 | 9.4114e-09 | 2.4712e-10 | 1.1762e-08 | 9.5866e-09 | 4.9839e-10 | 1.197e-09 | 5.437e-10 | 3.1822e-11 | 149714.937
239738.563 | 7.8225e-09 | 9.4087e-09 | 2.4932e-10 | 1.1585e-08 | 9.5489e-09 | 4.9409e-10 | 1.2021e-09 | 5.3938e-10 | 3.1743e-11 | 149727.094
239750.734 | 7.806e-09 | 9.3907e-09 | 2.4812e-10 | 1.1558e-08 | 9.6891e-09 | 4.9325e-10 | 1.1922e-09 | 5.3805e-10 | 3.204e-11 | 149739.265
239762.906 | 7.7886e-09 | 9.3098e-09 | 2.4808e-10 | 1.1531e-08 | 9.5813e-09 | 4.9416e-10 | 1.1939e-09 | 5.3575e-10 | 3.2129e-11 | 149751.437
239775.063 | 7.7305e-09 | 9.4617e-09 | 2.4848e-10 | 1.15e-08 | 9.6375e-09 | 4.922e-10 | 1.186e-09 | 5.3832e-10 | 3.168e-11 | 149763.594
239787.234 | 7.7158e-09 | 9.3576e-09 | 2.4837e-10 | 1.1453e-08 | 9.6081e-09 | 4.855e-10 | 1.1812e-09 | 5.3841e-10 | 3.2119e-11 | 149775.765
239799.406 | 7.7509e-09 | 9.3142e-09 | 2.4969e-10 | 1.1545e-08 | 9.5823e-09 | 4.9007e-10 | 1.1952e-09 | 5.2977e-10 | 3.1495e-11 | 149787.937
239811.563 | 7.7309e-09 | 9.3862e-09 | 2.5003e-10 | 1.1593e-08 | 9.6613e-09 | 4.9337e-10 | 1.1986e-09 | 5.3794e-10 | 3.1981e-11 | 149800.094
239823.734 | 7.7769e-09 | 9.4396e-09 | 2.4891e-10 | 1.1446e-08 | 9.535e-09 | 4.9695e-10 | 1.1921e-09 | 5.4309e-10 | 3.2248e-11 | 149812.265
239835.906 | 7.7231e-09 | 9.3927e-09 | 2.484e-10 | 1.1598e-08 | 9.5957e-09 | 4.923e-10 | 1.2051e-09 | 5.4016e-10 | 3.1554e-11 | 149824.437
239848.078 | 7.7318e-09 | 9.4016e-09 | 2.5218e-10 | 1.1629e-08 | 9.5845e-09 | 4.932e-10 | 1.2091e-09 | 5.3388e-10 | 3.1825e-11 | 149836.609
239860.234 | 7.7568e-09 | 9.3018e-09 | 2.4658e-10 | 1.169e-08 | 9.6322e-09 | 4.8951e-10 | 1.2016e-09 | 5.3303e-10 | 3.2097e-11 | 149848.765
239872.406 | 7.7221e-09 | 9.361e-09 | 2.4986e-10 | 1.1445e-08 | 9.5463e-09 | 4.9161e-10 | 1.2076e-09 | 5.3759e-10 | 3.223e-11 | 149860.937
239884.578 | 7.7283e-09 | 9.3653e-09 | 2.4672e-10 | 1.1527e-08 | 9.4807e-09 | 4.8872e-10 | 1.1981e-09 | 5.3681e-10 | 3.169e-11 | 149873.109
239896.734 | 7.7774e-09 | 9.2864e-09 | 2.4788e-10 | 1.1288e-08 | 9.4994e-09 | 4.8692e-10 | 1.1917e-09 | 5.3761e-10 | 3.1597e-11 | 149885.265
239908.906 | 7.7132e-09 | 9.3372e-09 | 2.4848e-10 | 1.1483e-08 | 9.5502e-09 | 4.9391e-10 | 1.1908e-09 | 5.2933e-10 | 3.1705e-11 | 149897.437
239921.078 | 7.672e-09 | 9.2799e-09 | 2.4494e-10 | 1.1415e-08 | 9.5676e-09 | 4.844e-10 | 1.1892e-09 | 5.3178e-10 | 3.1924e-11 | 149909.609
239933.234 | 7.7178e-09 | 9.3338e-09 | 2.4391e-10 | 1.1325e-08 | 9.5783e-09 | 4.8754e-10 | 1.1776e-09 | 5.3227e-10 | 3.1553e-11 | 149921.765
239945.406 | 7.7323e-09 | 9.3015e-09 | 2.4705e-10 | 1.1456e-08 | 9.605e-09 | 4.865e-10 | 1.1868e-09 | 5.3321e-10 | 3.2077e-11 | 149933.937
239957.578 | 7.7019e-09 | 9.34e-09 | 2.4662e-10 | 1.1555e-08 | 9.6498e-09 | 4.8839e-10 | 1.2021e-09 | 5.3483e-10 | 3.1843e-11 | 149946.109
239969.734 | 7.7719e-09 | 9.3221e-09 | 2.4675e-10 | 1.1572e-08 | 9.5245e-09 | 4.92e-10 | 1.192e-09 | 5.3789e-10 | 3.2079e-11 | 149958.265
239981.906 | 7.8377e-09 | 9.4462e-09 | 2.4932e-10 | 1.1585e-08 | 9.5696e-09 | 4.9048e-10 | 1.1967e-09 | 5.325e-10 | 3.1762e-11 | 149970.437
239994.078 | 7.7997e-09 | 9.5048e-09 | 2.4777e-10 | 1.1488e-08 | 9.5658e-09 | 4.9446e-10 | 1.2111e-09 | 5.4143e-10 | 3.2173e-11 | 149982.609
240006.234 | 7.738e-09 | 9.3543e-09 | 2.4723e-10 | 1.1514e-08 | 9.5677e-09 | 4.9351e-10 | 1.205e-09 | 5.3382e-10 | 3.1552e-11 | 149994.765
240018.406 | 7.74e-09 | 9.3175e-09 | 2.4556e-10 | 1.1417e-08 | 9.4585e-09 | 4.8617e-10 | 1.184e-09 | 5.3166e-10 | 3.1565e-11 | 150006.937
240030.578 | 7.7382e-09 | 9.3422e-09 | 2.4855e-10 | 1.1413e-08 | 9.4481e-09 | 4.8602e-10 | 1.1794e-09 | 5.348e-10 | 3.1735e-11 | 150019.109
240042.75 | 7.7754e-09 | 9.2951e-09 | 2.4795e-10 | 1.1359e-08 | 9.4458e-09 | 4.8756e-10 | 1.1778e-09 | 5.3376e-10 | 3.2037e-11 | 150031.281
240054.906 | 7.6984e-09 | 9.4547e-09 | 2.4758e-10 | 1.151e-08 | 9.6842e-09 | 4.8246e-10 | 1.1724e-09 | 5.2905e-10 | 3.1662e-11 | 150043.437
240067.078 | 7.7487e-09 | 9.3283e-09 | 2.4646e-10 | 1.1401e-08 | 9.4694e-09 | 4.9052e-10 | 1.1902e-09 | 5.3733e-10 | 3.212e-11 | 150055.609
240079.25 | 7.6941e-09 | 9.3289e-09 | 2.4629e-10 | 1.148e-08 | 9.5505e-09 | 4.8747e-10 | 1.1829e-09 | 5.2795e-10 | 3.1764e-11 | 150067.781
240091.406 | 7.7683e-09 | 9.3504e-09 | 2.495e-10 | 1.1513e-08 | 9.5559e-09 | 4.9223e-10 | 1.1929e-09 | 5.3103e-10 | 3.1803e-11 | 150079.937
240103.578 | 7.6934e-09 | 9.2628e-09 | 2.4922e-10 | 1.1455e-08 | 9.5292e-09 | 4.8667e-10 | 1.1989e-09 | 5.361e-10 | 3.1764e-11 | 150092.109
240115.75 | 7.6919e-09 | 9.331e-09 | 2.4738e-10 | 1.1564e-08 | 9.4386e-09 | 4.8777e-10 | 1.1962e-09 | 5.4239e-10 | 3.1702e-11 | 150104.281
240127.906 | 7.7254e-09 | 9.3853e-09 | 2.4721e-10 | 1.1571e-08 | 9.4973e-09 | 4.8323e-10 | 1.1943e-09 | 5.3538e-10 | 3.1947e-11 | 150116.437
240140.078 | 7.7236e-09 | 9.3038e-09 | 2.469e-10 | 1.1644e-08 | 9.5904e-09 | 4.8791e-10 | 1.2003e-09 | 5.3897e-10 | 3.1948e-11 | 150128.609
240152.25 | 7.7075e-09 | 9.3574e-09 | 2.515e-10 | 1.1508e-08 | 9.5105e-09 | 4.8783e-10 | 1.1955e-09 | 5.4131e-10 | 3.1927e-11 | 150140.781
240164.406 | 7.6695e-09 | 9.2749e-09 | 2.483e-10 | 1.1584e-08 | 9.5544e-09 | 4.9382e-10 | 1.1912e-09 | 5.3921e-10 | 3.153e-11 | 150152.937
240176.578 | 7.778e-09 | 9.2751e-09 | 2.4879e-10 | 1.1361e-08 | 9.5407e-09 | 4.8878e-10 | 1.1909e-09 | 5.4299e-10 | 3.1999e-11 | 150165.109
240188.75 | 7.7708e-09 | 9.3297e-09 | 2.4862e-10 | 1.1527e-08 | 9.5829e-09 | 4.8669e-10 | 1.1894e-09 | 5.362e-10 | 3.1572e-11 | 150177.281
240200.906 | 7.7398e-09 | 9.4143e-09 | 2.4765e-10 | 1.1422e-08 | 9.5124e-09 | 4.8133e-10 | 1.1953e-09 | 5.3186e-10 | 3.1738e-11 | 150189.437
240213.078 | 7.7766e-09 | 9.3227e-09 | 2.4903e-10 | 1.1537e-08 | 9.6504e-09 | 4.8673e-10 | 1.1932e-09 | 5.3544e-10 | 3.1776e-11 | 150201.609
240225.25 | 7.7505e-09 | 9.2552e-09 | 2.4658e-10 | 1.1474e-08 | 9.4571e-09 | 4.8402e-10 | 1.1852e-09 | 5.2762e-10 | 3.1209e-11 | 150213.781
240237.422 | 7.6273e-09 | 9.3485e-09 | 2.4682e-10 | 1.1469e-08 | 9.4978e-09 | 4.8625e-10 | 1.1901e-09 | 5.3297e-10 | 3.1229e-11 | 150225.953
240249.578 | 7.7732e-09 | 9.3011e-09 | 2.4899e-10 | 1.1399e-08 | 9.4488e-09 | 4.8084e-10 | 1.171e-09 | 5.3854e-10 | 3.1799e-11 | 150238.109
240261.75 | 7.7716e-09 | 9.2821e-09 | 2.4692e-10 | 1.1406e-08 | 9.5115e-09 | 4.8691e-10 | 1.1763e-09 | 5.3634e-10 | 3.1663e-11 | 150250.281
240273.922 | 7.7363e-09 | 9.2264e-09 | 2.4907e-10 | 1.1415e-08 | 9.4414e-09 | 4.8875e-10 | 1.1854e-09 | 5.3233e-10 | 3.1704e-11 | 150262.453
240286.078 | 7.6951e-09 | 9.3488e-09 | 2.4657e-10 | 1.1418e-08 | 9.4984e-09 | 4.9052e-10 | 1.1881e-09 | 5.3061e-10 | 3.1394e-11 | 150274.609
240298.25 | 7.7414e-09 | 9.1499e-09 | 2.4841e-10 | 1.136e-08 | 9.5578e-09 | 4.8923e-10 | 1.1817e-09 | 5.2765e-10 | 3.1377e-11 | 150286.781
240310.422 | 7.674e-09 | 9.275e-09 | 2.4724e-10 | 1.1445e-08 | 9.4905e-09 | 4.8471e-10 | 1.1814e-09 | 5.287e-10 | 3.1665e-11 | 150298.953
240322.578 | 7.6942e-09 | 9.2153e-09 | 2.455e-10 | 1.1412e-08 | 9.4407e-09 | 4.8546e-10 | 1.1752e-09 | 5.3222e-10 | 3.1401e-11 | 150311.109
240334.75 | 7.5581e-09 | 9.2806e-09 | 2.4579e-10 | 1.1351e-08 | 9.5059e-09 | 4.8614e-10 | 1.1888e-09 | 5.2907e-10 | 3.1306e-11 | 150323.281
240346.922 | 7.6868e-09 | 9.2406e-09 | 2.4674e-10 | 1.1351e-08 | 9.5723e-09 | 4.8442e-10 | 1.1887e-09 | 5.305e-10 | 3.1264e-11 | 150335.453
240359.078 | 7.6123e-09 | 9.2356e-09 | 2.447e-10 | 1.1389e-08 | 9.5197e-09 | 4.8583e-10 | 1.1944e-09 | 5.2793e-10 | 3.1271e-11 | 150347.609
240371.25 | 7.6526e-09 | 9.2389e-09 | 2.4469e-10 | 1.1412e-08 | 9.5473e-09 | 4.8287e-10 | 1.1963e-09 | 5.3377e-10 | 3.1778e-11 | 150359.781
240383.422 | 7.6565e-09 | 9.2269e-09 | 2.4606e-10 | 1.138e-08 | 9.4741e-09 | 4.88e-10 | 1.1973e-09 | 5.3038e-10 | 3.171e-11 | 150371.953
240395.594 | 7.6748e-09 | 9.1233e-09 | 2.4547e-10 | 1.1514e-08 | 9.6188e-09 | 4.8444e-10 | 1.19e-09 | 5.2954e-10 | 3.1541e-11 | 150384.125
240407.75 | 7.7208e-09 | 9.3075e-09 | 2.4745e-10 | 1.143e-08 | 9.4555e-09 | 4.8547e-10 | 1.1912e-09 | 5.3637e-10 | 3.1438e-11 | 150396.281
240419.922 | 7.5982e-09 | 9.277e-09 | 2.4245e-10 | 1.1459e-08 | 9.4196e-09 | 4.8143e-10 | 1.1774e-09 | 5.2895e-10 | 3.1734e-11 | 150408.453
240432.094 | 7.7661e-09 | 9.2777e-09 | 2.4918e-10 | 1.1482e-08 | 9.5861e-09 | 4.929e-10 | 1.1896e-09 | 5.3353e-10 | 3.1791e-11 | 150420.625
240444.25 | 7.6632e-09 | 9.2962e-09 | 2.4804e-10 | 1.1355e-08 | 9.4294e-09 | 4.8498e-10 | 1.2008e-09 | 5.3691e-10 | 3.1624e-11 | 150432.781
240456.422 | 7.7254e-09 | 9.2585e-09 | 2.4839e-10 | 1.1315e-08 | 9.443e-09 | 4.8782e-10 | 1.2138e-09 | 5.351e-10 | 3.1584e-11 | 150444.953
240468.594 | 7.7009e-09 | 9.2773e-09 | 2.4518e-10 | 1.1404e-08 | 9.6022e-09 | 4.8127e-10 | 1.1956e-09 | 5.3562e-10 | 3.1276e-11 | 150457.125
240480.75 | 7.8665e-09 | 9.1859e-09 | 2.4598e-10 | 1.148e-08 | 9.5047e-09 | 4.83e-10 | 1.1911e-09 | 5.3128e-10 | 3.1714e-11 | 150469.281
240492.922 | 7.7851e-09 | 9.2005e-09 | 2.4471e-10 | 1.1428e-08 | 9.4304e-09 | 4.9064e-10 | 1.1853e-09 | 5.36e-10 | 3.1429e-11 | 150481.453
240505.094 | 7.6603e-09 | 9.1979e-09 | 2.4489e-10 | 1.1254e-08 | 9.3754e-09 | 4.8205e-10 | 1.1807e-09 | 5.231e-10 | 3.1272e-11 | 150493.625
240517.25 | 7.7586e-09 | 9.268e-09 | 2.4406e-10 | 1.1433e-08 | 9.5786e-09 | 4.8022e-10 | 1.1728e-09 | 5.2488e-10 | 3.1392e-11 | 150505.781
240529.422 | 7.701e-09 | 9.1897e-09 | 2.4231e-10 | 1.1323e-08 | 9.3817e-09 | 4.7784e-10 | 1.1857e-09 | 5.2637e-10 | 3.1616e-11 | 150517.953
240541.594 | 7.6493e-09 | 9.2035e-09 | 2.4556e-10 | 1.1432e-08 | 9.4385e-09 | 4.8261e-10 | 1.1789e-09 | 5.2679e-10 | 3.1036e-11 | 150530.125
240553.75 | 7.6329e-09 | 9.1966e-09 | 2.4368e-10 | 1.143e-08 | 9.3709e-09 | 4.8477e-10 | 1.1719e-09 | 5.2818e-10 | 3.1271e-11 | 150542.281
240565.922 | 7.6422e-09 | 9.2381e-09 | 2.4517e-10 | 1.1384e-08 | 9.4382e-09 | 4.8242e-10 | 1.1769e-09 | 5.2937e-10 | 3.0642e-11 | 150554.453
240578.094 | 7.6824e-09 | 9.332e-09 | 2.4627e-10 | 1.1393e-08 | 9.2839e-09 | 4.7786e-10 | 1.1765e-09 | 5.2099e-10 | 3.1139e-11 | 150566.625
240590.266 | 7.5645e-09 | 9.1773e-09 | 2.4345e-10 | 1.1332e-08 | 9.4333e-09 | 4.7925e-10 | 1.1778e-09 | 5.263e-10 | 3.1061e-11 | 150578.797
240602.422 | 7.6828e-09 | 9.1883e-09 | 2.4357e-10 | 1.1264e-08 | 9.4344e-09 | 4.7987e-10 | 1.1534e-09 | 5.248e-10 | 3.0795e-11 | 150590.953
240614.594 | 7.5999e-09 | 9.1517e-09 | 2.4357e-10 | 1.1259e-08 | 9.4952e-09 | 4.7814e-10 | 1.1665e-09 | 5.2299e-10 | 3.1406e-11 | 150603.125
240626.766 | 7.6787e-09 | 9.2008e-09 | 2.4504e-10 | 1.1281e-08 | 9.4736e-09 | 4.8164e-10 | 1.1752e-09 | 5.2371e-10 | 3.0726e-11 | 150615.297
240638.922 | 7.685e-09 | 9.283e-09 | 2.4456e-10 | 1.1372e-08 | 9.4013e-09 | 4.8379e-10 | 1.1579e-09 | 5.2659e-10 | 3.1454e-11 | 150627.453
240651.094 | 7.5492e-09 | 9.1628e-09 | 2.4386e-10 | 1.1247e-08 | 9.4542e-09 | 4.7831e-10 | 1.1693e-09 | 5.2917e-10 | 3.0835e-11 | 150639.625
240663.266 | 7.6438e-09 | 9.1164e-09 | 2.4482e-10 | 1.1174e-08 | 9.3851e-09 | 4.8089e-10 | 1.1797e-09 | 5.2811e-10 | 3.0999e-11 | 150651.797
240675.422 | 7.5769e-09 | 9.1721e-09 | 2.4336e-10 | 1.1304e-08 | 9.4876e-09 | 4.8276e-10 | 1.178e-09 | 5.2961e-10 | 3.096e-11 | 150663.953
240687.594 | 7.5503e-09 | 9.2447e-09 | 2.4501e-10 | 1.136e-08 | 9.4434e-09 | 4.7773e-10 | 1.1728e-09 | 5.2814e-10 | 3.1553e-11 | 150676.125
240699.766 | 7.6131e-09 | 9.2341e-09 | 2.4507e-10 | 1.1281e-08 | 9.4052e-09 | 4.8116e-10 | 1.1707e-09 | 5.2227e-10 | 3.1072e-11 | 150688.297
240711.922 | 7.6925e-09 | 9.2144e-09 | 2.4357e-10 | 1.1366e-08 | 9.4443e-09 | 4.8164e-10 | 1.1828e-09 | 5.278e-10 | 3.1047e-11 | 150700.453
240724.094 | 7.6651e-09 | 9.1986e-09 | 2.4415e-10 | 1.132e-08 | 9.4569e-09 | 4.8158e-10 | 1.1642e-09 | 5.248e-10 | 3.1217e-11 | 150712.625
240736.266 | 7.6291e-09 | 9.1224e-09 | 2.4315e-10 | 1.1223e-08 | 9.4251e-09 | 4.8406e-10 | 1.1685e-09 | 5.2386e-10 | 3.1298e-11 | 150724.797
240748.422 | 7.6363e-09 | 9.2614e-09 | 2.4599e-10 | 1.1182e-08 | 9.4282e-09 | 4.8243e-10 | 1.1718e-09 | 5.2341e-10 | 3.1367e-11 | 150736.953
240760.594 | 7.6624e-09 | 9.2375e-09 | 2.4239e-10 | 1.1386e-08 | 9.3908e-09 | 4.779e-10 | 1.1752e-09 | 5.2532e-10 | 3.0905e-11 | 150749.125
240772.766 | 7.5999e-09 | 9.1383e-09 | 2.4208e-10 | 1.1418e-08 | 9.4812e-09 | 4.7826e-10 | 1.1615e-09 | 5.2498e-10 | 3.1256e-11 | 150761.297
240784.938 | 7.619e-09 | 9.3154e-09 | 2.4238e-10 | 1.1257e-08 | 9.3806e-09 | 4.8321e-10 | 1.1822e-09 | 5.2318e-10 | 3.1459e-11 | 150773.469
240797.094 | 7.656e-09 | 9.2406e-09 | 2.4426e-10 | 1.136e-08 | 9.402e-09 | 4.7859e-10 | 1.178e-09 | 5.231e-10 | 3.0938e-11 | 150785.625
240809.266 | 7.556e-09 | 9.327e-09 | 2.442e-10 | 1.1411e-08 | 9.515e-09 | 4.8236e-10 | 1.1697e-09 | 5.2649e-10 | 3.126e-11 | 150797.797
240821.438 | 7.5939e-09 | 9.2319e-09 | 2.4412e-10 | 1.1344e-08 | 9.3796e-09 | 4.8302e-10 | 1.1841e-09 | 5.2396e-10 | 3.1134e-11 | 150809.969
240833.594 | 7.7356e-09 | 9.206e-09 | 2.4297e-10 | 1.1487e-08 | 9.457e-09 | 4.7388e-10 | 1.1768e-09 | 5.2615e-10 | 3.1697e-11 | 150822.125
240845.766 | 7.6335e-09 | 9.3063e-09 | 2.4294e-10 | 1.1308e-08 | 9.5072e-09 | 4.803e-10 | 1.1745e-09 | 5.257e-10 | 3.1345e-11 | 150834.297
240857.938 | 7.5869e-09 | 9.2536e-09 | 2.4415e-10 | 1.128e-08 | 9.4028e-09 | 4.7916e-10 | 1.1833e-09 | 5.2515e-10 | 3.1281e-11 | 150846.469
240870.094 | 7.74e-09 | 9.287e-09 | 2.4019e-10 | 1.1311e-08 | 9.446e-09 | 4.843e-10 | 1.178e-09 | 5.2164e-10 | 3.1287e-11 | 150858.625
240882.266 | 7.6859e-09 | 9.2085e-09 | 2.4341e-10 | 1.1355e-08 | 9.5113e-09 | 4.7829e-10 | 1.1774e-09 | 5.2897e-10 | 3.1547e-11 | 150870.797
240894.438 | 7.7234e-09 | 9.1613e-09 | 2.425e-10 | 1.1391e-08 | 9.4793e-09 | 4.8084e-10 | 1.1956e-09 | 5.3126e-10 | 3.1239e-11 | 150882.969
240906.594 | 7.6362e-09 | 9.1219e-09 | 2.4291e-10 | 1.1378e-08 | 9.4391e-09 | 4.8212e-10 | 1.1921e-09 | 5.2859e-10 | 3.0891e-11 | 150895.125
240918.766 | 7.6449e-09 | 9.1073e-09 | 2.4266e-10 | 1.1366e-08 | 9.4128e-09 | 4.7581e-10 | 1.1827e-09 | 5.3269e-10 | 3.1504e-11 | 150907.297
240930.938 | 7.6333e-09 | 9.2329e-09 | 2.4321e-10 | 1.1405e-08 | 9.2818e-09 | 4.7848e-10 | 1.1816e-09 | 5.2793e-10 | 3.1382e-11 | 150919.469
240943.094 | 7.6773e-09 | 9.2596e-09 | 2.4676e-10 | 1.1382e-08 | 9.5225e-09 | 4.7826e-10 | 1.1836e-09 | 5.3068e-10 | 3.1262e-11 | 150931.625
240955.266 | 7.6318e-09 | 9.2353e-09 | 2.4571e-10 | 1.1304e-08 | 9.471e-09 | 4.8187e-10 | 1.1881e-09 | 5.3659e-10 | 3.1436e-11 | 150943.797
240967.438 | 7.5603e-09 | 9.2498e-09 | 2.4867e-10 | 1.1422e-08 | 9.5362e-09 | 4.7967e-10 | 1.1827e-09 | 5.2955e-10 | 3.135e-11 | 150955.969
240979.609 | 7.729e-09 | 9.2544e-09 | 2.4376e-10 | 1.1304e-08 | 9.5542e-09 | 4.8955e-10 | 1.1744e-09 | 5.3645e-10 | 3.1741e-11 | 150968.14
240991.766 | 7.767e-09 | 9.2884e-09 | 2.4694e-10 | 1.1557e-08 | 9.4877e-09 | 4.8488e-10 | 1.1808e-09 | 5.3023e-10 | 3.1849e-11 | 150980.297
241003.938 | 7.7261e-09 | 9.1928e-09 | 2.4749e-10 | 1.1374e-08 | 9.5849e-09 | 4.8237e-10 | 1.1887e-09 | 5.3447e-10 | 3.13e-11 | 150992.469
241016.109 | 7.642e-09 | 9.2732e-09 | 2.4692e-10 | 1.1529e-08 | 9.5155e-09 | 4.8233e-10 | 1.1925e-09 | 5.2678e-10 | 3.1289e-11 | 151004.64
241028.266 | 7.7009e-09 | 9.2982e-09 | 2.4356e-10 | 1.1328e-08 | 9.4456e-09 | 4.8543e-10 | 1.1855e-09 | 5.3481e-10 | 3.1105e-11 | 151016.797
241040.438 | 7.6683e-09 | 9.297e-09 | 2.4805e-10 | 1.1582e-08 | 9.5704e-09 | 4.8519e-10 | 1.1993e-09 | 5.363e-10 | 3.1289e-11 | 151028.969
241052.609 | 7.6368e-09 | 9.1948e-09 | 2.4622e-10 | 1.143e-08 | 9.4361e-09 | 4.843e-10 | 1.1926e-09 | 5.3193e-10 | 3.1554e-11 | 151041.14
241064.766 | 7.7597e-09 | 9.296e-09 | 2.4638e-10 | 1.1474e-08 | 9.5106e-09 | 4.8056e-10 | 1.181e-09 | 5.3563e-10 | 3.1675e-11 | 151053.297
241076.938 | 7.7287e-09 | 9.3134e-09 | 2.4978e-10 | 1.1265e-08 | 9.5403e-09 | 4.8887e-10 | 1.1961e-09 | 5.3205e-10 | 3.1302e-11 | 151065.469
241089.109 | 7.7117e-09 | 9.3491e-09 | 2.5043e-10 | 1.1512e-08 | 9.5613e-09 | 4.9045e-10 | 1.1853e-09 | 5.3325e-10 | 3.1543e-11 | 151077.64
241101.266 | 7.7691e-09 | 9.3045e-09 | 2.5189e-10 | 1.1436e-08 | 9.6092e-09 | 4.8551e-10 | 1.1915e-09 | 5.3275e-10 | 3.1878e-11 | 151089.797
241113.438 | 7.7432e-09 | 9.276e-09 | 2.4756e-10 | 1.1305e-08 | 9.4921e-09 | 4.8539e-10 | 1.1816e-09 | 5.3662e-10 | 3.1535e-11 | 151101.969
241125.609 | 7.6671e-09 | 9.3097e-09 | 2.4915e-10 | 1.1284e-08 | 9.6002e-09 | 4.8991e-10 | 1.1948e-09 | 5.3794e-10 | 3.1377e-11 | 151114.14
241137.766 | 7.7002e-09 | 9.2571e-09 | 2.4966e-10 | 1.1481e-08 | 9.5536e-09 | 4.818e-10 | 1.1923e-09 | 5.3579e-10 | 3.1579e-11 | 151126.297
241149.938 | 7.7689e-09 | 9.2183e-09 | 2.5001e-10 | 1.1469e-08 | 9.5827e-09 | 4.8534e-10 | 1.1727e-09 | 5.3308e-10 | 3.1824e-11 | 151138.469
241162.109 | 7.7001e-09 | 9.2466e-09 | 2.4601e-10 | 1.1547e-08 | 9.5264e-09 | 4.8249e-10 | 1.1737e-09 | 5.3393e-10 | 3.1408e-11 | 151150.64
241174.281 | 7.6521e-09 | 9.1486e-09 | 2.4636e-10 | 1.1611e-08 | 9.4476e-09 | 4.8819e-10 | 1.18e-09 | 5.2616e-10 | 3.1474e-11 | 151162.812
241186.438 | 7.6461e-09 | 9.2359e-09 | 2.448e-10 | 1.1537e-08 | 9.4723e-09 | 4.9096e-10 | 1.1813e-09 | 5.3576e-10 | 3.181e-11 | 151174.969
241198.609 | 7.7363e-09 | 9.2944e-09 | 2.5206e-10 | 1.1513e-08 | 9.57e-09 | 4.8794e-10 | 1.2121e-09 | 5.3426e-10 | 3.1455e-11 | 151187.14
241210.781 | 7.6952e-09 | 9.2632e-09 | 2.4525e-10 | 1.1566e-08 | 9.5109e-09 | 4.833e-10 | 1.1988e-09 | 5.406e-10 | 3.1977e-11 | 151199.312
241222.938 | 7.7e-09 | 9.2166e-09 | 2.4757e-10 | 1.1568e-08 | 9.5935e-09 | 4.8765e-10 | 1.1964e-09 | 5.3813e-10 | 3.1628e-11 | 151211.469
241235.109 | 7.7253e-09 | 9.3398e-09 | 2.4695e-10 | 1.146e-08 | 9.5846e-09 | 4.8689e-10 | 1.1903e-09 | 5.3896e-10 | 3.1911e-11 | 151223.64
241247.281 | 7.7182e-09 | 9.3066e-09 | 2.4931e-10 | 1.1542e-08 | 9.4968e-09 | 4.8407e-10 | 1.1973e-09 | 5.3721e-10 | 3.1828e-11 | 151235.812
241259.438 | 7.7507e-09 | 9.3074e-09 | 2.4627e-10 | 1.1633e-08 | 9.5958e-09 | 4.8755e-10 | 1.1971e-09 | 5.4066e-10 | 3.1497e-11 | 151247.969
241271.609 | 7.6508e-09 | 9.4019e-09 | 2.4689e-10 | 1.1587e-08 | 9.5925e-09 | 4.8809e-10 | 1.2086e-09 | 5.3994e-10 | 3.2188e-11 | 151260.14
241283.781 | 7.706e-09 | 9.2969e-09 | 2.4805e-10 | 1.1598e-08 | 9.5258e-09 | 4.9221e-10 | 1.205e-09 | 5.3601e-10 | 3.1633e-11 | 151272.312
241295.938 | 7.7989e-09 | 9.2142e-09 | 2.5007e-10 | 1.1453e-08 | 9.5744e-09 | 4.8519e-10 | 1.1971e-09 | 5.3437e-10 | 3.1967e-11 | 151284.469
241308.109 | 7.6918e-09 | 9.2241e-09 | 2.4827e-10 | 1.1644e-08 | 9.5547e-09 | 4.8668e-10 | 1.1942e-09 | 5.3263e-10 | 3.1936e-11 | 151296.64
241320.281 | 7.8523e-09 | 9.3011e-09 | 2.49e-10 | 1.1597e-08 | 9.5491e-09 | 4.8897e-10 | 1.2072e-09 | 5.3556e-10 | 3.196e-11 | 151308.812
241332.438 | 7.8671e-09 | 9.3569e-09 | 2.4704e-10 | 1.1592e-08 | 9.5894e-09 | 4.8609e-10 | 1.2072e-09 | 5.3607e-10 | 3.2034e-11 | 151320.969
241344.609 | 7.7938e-09 | 9.3004e-09 | 2.5171e-10 | 1.1436e-08 | 9.5168e-09 | 4.8823e-10 | 1.2109e-09 | 5.3196e-10 | 3.1624e-11 | 151333.14
241356.781 | 7.6736e-09 | 9.3089e-09 | 2.479e-10 | 1.15e-08 | 9.4641e-09 | 4.863e-10 | 1.186e-09 | 5.3499e-10 | 3.1525e-11 | 151345.312
241368.953 | 7.6338e-09 | 9.2855e-09 | 2.4892e-10 | 1.137e-08 | 9.6039e-09 | 4.8642e-10 | 1.1873e-09 | 5.3612e-10 | 3.1431e-11 | 151357.484
241381.109 | 7.6744e-09 | 9.3132e-09 | 2.4682e-10 | 1.1265e-08 | 9.5681e-09 | 4.8613e-10 | 1.1839e-09 | 5.3317e-10 | 3.178e-11 | 151369.64
241393.281 | 7.712e-09 | 9.2588e-09 | 2.4617e-10 | 1.1372e-08 | 9.4639e-09 | 4.8103e-10 | 1.2009e-09 | 5.3013e-10 | 3.1568e-11 | 151381.812
241405.453 | 7.6898e-09 | 9.2118e-09 | 2.4587e-10 | 1.1277e-08 | 9.4845e-09 | 4.8158e-10 | 1.1938e-09 | 5.3077e-10 | 3.1001e-11 | 151393.984
241417.609 | 7.6192e-09 | 9.2718e-09 | 2.4671e-10 | 1.1388e-08 | 9.3448e-09 | 4.8656e-10 | 1.1766e-09 | 5.2604e-10 | 3.1253e-11 | 151406.14
241429.781 | 7.7204e-09 | 9.195e-09 | 2.4476e-10 | 1.1359e-08 | 9.4459e-09 | 4.8169e-10 | 1.182e-09 | 5.3154e-10 | 3.1603e-11 | 151418.312
241441.953 | 7.6394e-09 | 9.1947e-09 | 2.4509e-10 | 1.1294e-08 | 9.5092e-09 | 4.8107e-10 | 1.1945e-09 | 5.3219e-10 | 3.1302e-11 | 151430.484
241454.109 | 7.6423e-09 | 9.184e-09 | 2.4725e-10 | 1.1354e-08 | 9.4478e-09 | 4.7916e-10 | 1.1889e-09 | 5.31e-10 | 3.1828e-11 | 151442.64
241466.281 | 7.6612e-09 | 9.2535e-09 | 2.4671e-10 | 1.1332e-08 | 9.3765e-09 | 4.8415e-10 | 1.1842e-09 | 5.3212e-10 | 3.1343e-11 | 151454.812
241478.453 | 7.7503e-09 | 9.3062e-09 | 2.4683e-10 | 1.1452e-08 | 9.4577e-09 | 4.812e-10 | 1.1698e-09 | 5.3025e-10 | 3.1431e-11 | 151466.984
241490.609 | 7.6556e-09 | 9.2999e-09 | 2.4927e-10 | 1.1364e-08 | 9.4927e-09 | 4.7856e-10 | 1.1816e-09 | 5.2804e-10 | 3.1475e-11 | 151479.14
241502.781 | 7.6322e-09 | 9.1879e-09 | 2.4688e-10 | 1.1472e-08 | 9.5142e-09 | 4.8015e-10 | 1.184e-09 | 5.3347e-10 | 3.1211e-11 | 151491.312
241514.953 | 7.718e-09 | 9.289e-09 | 2.4516e-10 | 1.1338e-08 | 9.4535e-09 | 4.8324e-10 | 1.191e-09 | 5.3059e-10 | 3.0896e-11 | 151503.484
241527.109 | 7.672e-09 | 9.2219e-09 | 2.4653e-10 | 1.1486e-08 | 9.5419e-09 | 4.8447e-10 | 1.1785e-09 | 5.2574e-10 | 3.132e-11 | 151515.64
241539.281 | 7.6219e-09 | 9.1908e-09 | 2.4147e-10 | 1.139e-08 | 9.5141e-09 | 4.8205e-10 | 1.1797e-09 | 5.3557e-10 | 3.1194e-11 | 151527.812
241551.453 | 7.617e-09 | 9.2835e-09 | 2.4415e-10 | 1.1435e-08 | 9.4075e-09 | 4.8558e-10 | 1.1758e-09 | 5.319e-10 | 3.1395e-11 | 151539.984
241563.625 | 7.8142e-09 | 9.3331e-09 | 2.4543e-10 | 1.1312e-08 | 9.3958e-09 | 4.8864e-10 | 1.1871e-09 | 5.2908e-10 | 3.1419e-11 | 151552.156
241575.781 | 7.8168e-09 | 9.2581e-09 | 2.4508e-10 | 1.1539e-08 | 9.4015e-09 | 4.8469e-10 | 1.189e-09 | 5.2674e-10 | 3.1352e-11 | 151564.312
241587.953 | 7.8168e-09 | 9.4159e-09 | 2.4827e-10 | 1.1453e-08 | 9.5981e-09 | 4.8414e-10 | 1.1903e-09 | 5.4126e-10 | 3.1825e-11 | 151576.484
241600.125 | 7.7682e-09 | 9.3435e-09 | 2.4967e-10 | 1.1539e-08 | 9.5816e-09 | 4.8622e-10 | 1.1929e-09 | 5.3613e-10 | 3.1966e-11 | 151588.656
241612.281 | 7.7319e-09 | 9.2743e-09 | 2.4786e-10 | 1.1353e-08 | 9.4908e-09 | 4.8473e-10 | 1.1988e-09 | 5.3325e-10 | 3.1582e-11 | 151600.812
241624.453 | 7.7095e-09 | 9.3527e-09 | 2.4811e-10 | 1.1319e-08 | 9.5767e-09 | 4.8717e-10 | 1.2046e-09 | 5.3699e-10 | 3.1479e-11 | 151612.984
241636.625 | 7.7219e-09 | 9.2886e-09 | 2.5005e-10 | 1.1392e-08 | 9.5355e-09 | 4.833e-10 | 1.1884e-09 | 5.3704e-10 | 3.1903e-11 | 151625.156
241648.781 | 7.6844e-09 | 9.3822e-09 | 2.4895e-10 | 1.1585e-08 | 9.534e-09 | 4.9163e-10 | 1.2039e-09 | 5.4008e-10 | 3.1679e-11 | 151637.312
241660.953 | 7.6902e-09 | 9.284e-09 | 2.5256e-10 | 1.1553e-08 | 9.5255e-09 | 4.8982e-10 | 1.1891e-09 | 5.3578e-10 | 3.2086e-11 | 151649.484
241673.125 | 7.6672e-09 | 9.3564e-09 | 2.4977e-10 | 1.1461e-08 | 9.5872e-09 | 4.8815e-10 | 1.1882e-09 | 5.4233e-10 | 3.2048e-11 | 151661.656
241685.281 | 7.7246e-09 | 9.3222e-09 | 2.5002e-10 | 1.132e-08 | 9.6342e-09 | 4.856e-10 | 1.1941e-09 | 5.3986e-10 | 3.1592e-11 | 151673.812
241697.453 | 7.6726e-09 | 9.2778e-09 | 2.5126e-10 | 1.1531e-08 | 9.608e-09 | 4.8155e-10 | 1.2137e-09 | 5.3823e-10 | 3.1524e-11 | 151685.984
241709.625 | 7.7722e-09 | 9.3084e-09 | 2.5114e-10 | 1.1433e-08 | 9.5758e-09 | 4.8348e-10 | 1.2044e-09 | 5.3196e-10 | 3.1595e-11 | 151698.156
241721.781 | 7.7464e-09 | 9.3213e-09 | 2.4973e-10 | 1.1549e-08 | 9.4511e-09 | 4.8619e-10 | 1.2071e-09 | 5.3362e-10 | 3.2059e-11 | 151710.312
241733.953 | 7.7602e-09 | 9.3412e-09 | 2.4899e-10 | 1.1542e-08 | 9.5513e-09 | 4.8547e-10 | 1.1994e-09 | 5.3551e-10 | 3.2079e-11 | 151722.484
241746.125 | 7.7763e-09 | 9.1487e-09 | 2.5025e-10 | 1.1455e-08 | 9.5729e-09 | 4.8424e-10 | 1.1909e-09 | 5.4151e-10 | 3.179e-11 | 151734.656
241758.297 | 7.6987e-09 | 9.265e-09 | 2.4957e-10 | 1.1359e-08 | 9.5318e-09 | 4.8728e-10 | 1.1918e-09 | 5.4063e-10 | 3.1567e-11 | 151746.828
241770.453 | 7.7989e-09 | 9.363e-09 | 2.5069e-10 | 1.1487e-08 | 9.7085e-09 | 4.8874e-10 | 1.1871e-09 | 5.3912e-10 | 3.1239e-11 | 151758.984
241782.625 | 7.6357e-09 | 9.3114e-09 | 2.4781e-10 | 1.1385e-08 | 9.4658e-09 | 4.8263e-10 | 1.1979e-09 | 5.2904e-10 | 3.169e-11 | 151771.156
241794.797 | 7.7013e-09 | 9.3409e-09 | 2.4767e-10 | 1.1383e-08 | 9.4551e-09 | 4.8407e-10 | 1.1897e-09 | 5.3412e-10 | 3.1764e-11 | 151783.328
241806.953 | 7.7524e-09 | 9.1556e-09 | 2.4782e-10 | 1.1514e-08 | 9.4929e-09 | 4.8601e-10 | 1.2016e-09 | 5.3884e-10 | 3.185e-11 | 151795.484
241819.125 | 7.7148e-09 | 9.2994e-09 | 2.484e-10 | 1.1525e-08 | 9.4131e-09 | 4.8602e-10 | 1.2e-09 | 5.4197e-10 | 3.1569e-11 | 151807.656
241831.297 | 7.7794e-09 | 9.3145e-09 | 2.4968e-10 | 1.1656e-08 | 9.5522e-09 | 4.8334e-10 | 1.1964e-09 | 5.4406e-10 | 3.1547e-11 | 151819.828
241843.453 | 7.834e-09 | 9.2879e-09 | 2.5263e-10 | 1.1575e-08 | 9.5383e-09 | 4.9029e-10 | 1.1988e-09 | 5.3606e-10 | 3.1834e-11 | 151831.984
241855.625 | 7.687e-09 | 9.277e-09 | 2.4759e-10 | 1.1515e-08 | 9.5104e-09 | 4.8864e-10 | 1.1956e-09 | 5.3904e-10 | 3.1727e-11 | 151844.156
241867.797 | 7.6795e-09 | 9.3087e-09 | 2.4963e-10 | 1.1513e-08 | 9.5624e-09 | 4.8681e-10 | 1.1967e-09 | 5.3967e-10 | 3.1395e-11 | 151856.328
241879.953 | 7.6759e-09 | 9.1887e-09 | 2.4709e-10 | 1.1447e-08 | 9.525e-09 | 4.8364e-10 | 1.1914e-09 | 5.3864e-10 | 3.1409e-11 | 151868.484
241892.125 | 7.6918e-09 | 9.24e-09 | 2.495e-10 | 1.1538e-08 | 9.5858e-09 | 4.8659e-10 | 1.1905e-09 | 5.4039e-10 | 3.1712e-11 | 151880.656
241904.297 | 7.7745e-09 | 9.3347e-09 | 2.5114e-10 | 1.1464e-08 | 9.5874e-09 | 4.8414e-10 | 1.1967e-09 | 5.4245e-10 | 3.1484e-11 | 151892.828
241916.469 | 7.6524e-09 | 9.2171e-09 | 2.5057e-10 | 1.1378e-08 | 9.4184e-09 | 4.8286e-10 | 1.1796e-09 | 5.3111e-10 | 3.1731e-11 | 151905
241928.625 | 7.7376e-09 | 9.2229e-09 | 2.4499e-10 | 1.1302e-08 | 9.4503e-09 | 4.8735e-10 | 1.195e-09 | 5.3338e-10 | 3.1609e-11 | 151917.156
241940.797 | 7.7046e-09 | 9.1924e-09 | 2.4825e-10 | 1.1411e-08 | 9.559e-09 | 4.8055e-10 | 1.1885e-09 | 5.3825e-10 | 3.1628e-11 | 151929.328
241952.969 | 7.6376e-09 | 9.303e-09 | 2.4783e-10 | 1.1495e-08 | 9.4132e-09 | 4.842e-10 | 1.195e-09 | 5.3165e-10 | 3.1142e-11 | 151941.5
241965.125 | 7.7417e-09 | 9.1841e-09 | 2.4651e-10 | 1.1457e-08 | 9.5329e-09 | 4.8549e-10 | 1.1913e-09 | 5.3632e-10 | 3.1628e-11 | 151953.656
241977.297 | 7.6705e-09 | 9.1397e-09 | 2.4307e-10 | 1.1504e-08 | 9.4905e-09 | 4.8397e-10 | 1.1919e-09 | 5.3385e-10 | 3.134e-11 | 151965.828
241989.469 | 7.7335e-09 | 9.3238e-09 | 2.4908e-10 | 1.143e-08 | 9.4298e-09 | 4.8001e-10 | 1.182e-09 | 5.2833e-10 | 3.1673e-11 | 151978
242001.625 | 7.7294e-09 | 9.2167e-09 | 2.4688e-10 | 1.144e-08 | 9.4565e-09 | 4.8506e-10 | 1.1868e-09 | 5.3196e-10 | 3.1155e-11 | 151990.156
242013.797 | 7.7473e-09 | 9.3367e-09 | 2.4596e-10 | 1.1415e-08 | 9.4431e-09 | 4.8383e-10 | 1.184e-09 | 5.3239e-10 | 3.1357e-11 | 152002.328
242025.969 | 7.6903e-09 | 9.3215e-09 | 2.4451e-10 | 1.1453e-08 | 9.4128e-09 | 4.8016e-10 | 1.183e-09 | 5.3625e-10 | 3.1084e-11 | 152014.5
242038.125 | 7.7043e-09 | 9.3289e-09 | 2.4896e-10 | 1.1509e-08 | 9.6749e-09 | 4.8007e-10 | 1.1961e-09 | 5.3147e-10 | 3.1835e-11 | 152026.656
242050.297 | 7.7139e-09 | 9.2794e-09 | 2.5107e-10 | 1.1524e-08 | 9.5535e-09 | 4.8611e-10 | 1.183e-09 | 5.3586e-10 | 3.0904e-11 | 152038.828
242062.469 | 7.6622e-09 | 9.2305e-09 | 2.4785e-10 | 1.1408e-08 | 9.3747e-09 | 4.798e-10 | 1.1992e-09 | 5.315e-10 | 3.1241e-11 | 152051
242074.625 | 7.7114e-09 | 9.1899e-09 | 2.4805e-10 | 1.1379e-08 | 9.49e-09 | 4.8777e-10 | 1.1781e-09 | 5.2702e-10 | 3.1548e-11 | 152063.156
242086.797 | 7.697e-09 | 9.28e-09 | 2.4528e-10 | 1.1412e-08 | 9.4383e-09 | 4.8446e-10 | 1.1773e-09 | 5.301e-10 | 3.1597e-11 | 152075.328
242098.969 | 7.6682e-09 | 9.2577e-09 | 2.4632e-10 | 1.145e-08 | 9.4536e-09 | 4.775e-10 | 1.1861e-09 | 5.3358e-10 | 3.1114e-11 | 152087.5
242111.141 | 7.6531e-09 | 9.191e-09 | 2.4971e-10 | 1.1518e-08 | 9.5524e-09 | 4.8474e-10 | 1.1939e-09 | 5.284e-10 | 3.1406e-11 | 152099.672
242123.297 | 7.6885e-09 | 9.2444e-09 | 2.4822e-10 | 1.1369e-08 | 9.4831e-09 | 4.7882e-10 | 1.1873e-09 | 5.3166e-10 | 3.1409e-11 | 152111.828
242135.469 | 7.803e-09 | 9.2331e-09 | 2.4762e-10 | 1.1413e-08 | 9.4747e-09 | 4.8967e-10 | 1.1768e-09 | 5.339e-10 | 3.1351e-11 | 152124
242147.641 | 7.6688e-09 | 9.2359e-09 | 2.4624e-10 | 1.1397e-08 | 9.459e-09 | 4.7798e-10 | 1.1803e-09 | 5.2796e-10 | 3.1278e-11 | 152136.172
242159.797 | 7.7521e-09 | 9.2087e-09 | 2.4727e-10 | 1.138e-08 | 9.5404e-09 | 4.8476e-10 | 1.1923e-09 | 5.2906e-10 | 3.1214e-11 | 152148.328
242171.969 | 7.6025e-09 | 9.2143e-09 | 2.4418e-10 | 1.1471e-08 | 9.4801e-09 | 4.8881e-10 | 1.1806e-09 | 5.339e-10 | 3.1537e-11 | 152160.5
242184.141 | 7.6667e-09 | 9.2066e-09 | 2.423e-10 | 1.1299e-08 | 9.3914e-09 | 4.8312e-10 | 1.1753e-09 | 5.3597e-10 | 3.1466e-11 | 152172.672
242196.297 | 7.6811e-09 | 9.2698e-09 | 2.4548e-10 | 1.1364e-08 | 9.4631e-09 | 4.7995e-10 | 1.1873e-09 | 5.3466e-10 | 3.1632e-11 | 152184.828
242208.469 | 7.6632e-09 | 9.1802e-09 | 2.4355e-10 | 1.1403e-08 | 9.3844e-09 | 4.8194e-10 | 1.1844e-09 | 5.2824e-10 | 3.1092e-11 | 152197
242220.641 | 7.6612e-09 | 9.1701e-09 | 2.4679e-10 | 1.1404e-08 | 9.4859e-09 | 4.7944e-10 | 1.1856e-09 | 5.3422e-10 | 3.1243e-11 | 152209.172
242232.797 | 7.6717e-09 | 9.2083e-09 | 2.4049e-10 | 1.1394e-08 | 9.3241e-09 | 4.8401e-10 | 1.1809e-09 | 5.2728e-10 | 3.1122e-11 | 152221.328
242244.969 | 7.682e-09 | 9.2488e-09 | 2.4751e-10 | 1.1462e-08 | 9.4969e-09 | 4.8072e-10 | 1.1941e-09 | 5.3724e-10 | 3.1217e-11 | 152233.5
242257.141 | 7.7618e-09 | 9.1703e-09 | 2.5042e-10 | 1.1403e-08 | 9.5299e-09 | 4.8228e-10 | 1.1834e-09 | 5.2812e-10 | 3.0974e-11 | 152245.672
242269.297 | 7.8023e-09 | 9.2917e-09 | 2.4541e-10 | 1.1381e-08 | 9.4799e-09 | 4.8269e-10 | 1.1773e-09 | 5.3185e-10 | 3.158e-11 | 152257.828
242281.469 | 7.7162e-09 | 9.1531e-09 | 2.462e-10 | 1.1337e-08 | 9.4957e-09 | 4.8441e-10 | 1.1772e-09 | 5.3126e-10 | 3.1372e-11 | 152270
242293.641 | 7.5865e-09 | 9.2402e-09 | 2.4873e-10 | 1.1419e-08 | 9.5689e-09 | 4.8031e-10 | 1.1852e-09 | 5.2752e-10 | 3.1265e-11 | 152282.172
242305.813 | 7.6773e-09 | 9.2082e-09 | 2.4477e-10 | 1.1276e-08 | 9.4287e-09 | 4.8138e-10 | 1.1834e-09 | 5.2548e-10 | 3.1182e-11 | 152294.344
242317.969 | 7.7268e-09 | 9.183e-09 | 2.4486e-10 | 1.1428e-08 | 9.4946e-09 | 4.799e-10 | 1.1869e-09 | 5.2369e-10 | 3.1326e-11 | 152306.5
242330.141 | 7.6274e-09 | 9.1735e-09 | 2.4433e-10 | 1.1272e-08 | 9.4195e-09 | 4.7591e-10 | 1.1748e-09 | 5.2667e-10 | 3.0997e-11 | 152318.672
242342.313 | 7.615e-09 | 9.1533e-09 | 2.4634e-10 | 1.1332e-08 | 9.3459e-09 | 4.8397e-10 | 1.1672e-09 | 5.3009e-10 | 3.1288e-11 | 152330.844
242354.469 | 7.7186e-09 | 9.1741e-09 | 2.4761e-10 | 1.138e-08 | 9.3527e-09 | 4.7805e-10 | 1.1919e-09 | 5.301e-10 | 3.1273e-11 | 152343
242366.641 | 7.7456e-09 | 9.2003e-09 | 2.4771e-10 | 1.137e-08 | 9.5672e-09 | 4.841e-10 | 1.1869e-09 | 5.3264e-10 | 3.1327e-11 | 152355.172
242378.813 | 7.6701e-09 | 9.1929e-09 | 2.492e-10 | 1.1297e-08 | 9.5465e-09 | 4.8107e-10 | 1.1778e-09 | 5.3473e-10 | 3.1568e-11 | 152367.344
242390.969 | 7.6977e-09 | 9.2501e-09 | 2.4997e-10 | 1.148e-08 | 9.5843e-09 | 4.8085e-10 | 1.203e-09 | 5.2992e-10 | 3.1018e-11 | 152379.5
242403.141 | 7.6345e-09 | 9.1129e-09 | 2.4839e-10 | 1.139e-08 | 9.4451e-09 | 4.8163e-10 | 1.1982e-09 | 5.3239e-10 | 3.1229e-11 | 152391.672
242415.313 | 7.7206e-09 | 9.3214e-09 | 2.4644e-10 | 1.1525e-08 | 9.5727e-09 | 4.8362e-10 | 1.193e-09 | 5.3827e-10 | 3.1257e-11 | 152403.844
242427.469 | 7.7562e-09 | 9.1587e-09 | 2.4576e-10 | 1.1551e-08 | 9.4581e-09 | 4.7675e-10 | 1.1795e-09 | 5.3064e-10 | 3.1711e-11 | 152416
242439.641 | 7.6515e-09 | 9.1766e-09 | 2.4737e-10 | 1.1478e-08 | 9.4837e-09 | 4.8469e-10 | 1.1938e-09 | 5.3229e-10 | 3.14e-11 | 152428.172
242451.813 | 7.7591e-09 | 9.2918e-09 | 2.4635e-10 | 1.1331e-08 | 9.4185e-09 | 4.761e-10 | 1.1801e-09 | 5.2744e-10 | 3.1242e-11 | 152440.344
242463.969 | 7.6641e-09 | 9.1715e-09 | 2.4546e-10 | 1.1422e-08 | 9.416e-09 | 4.7885e-10 | 1.187e-09 | 5.34e-10 | 3.1035e-11 | 152452.5
242476.141 | 7.6604e-09 | 9.1803e-09 | 2.444e-10 | 1.1471e-08 | 9.4941e-09 | 4.7593e-10 | 1.1815e-09 | 5.3626e-10 | 3.1518e-11 | 152464.672
242488.313 | 7.6656e-09 | 9.207e-09 | 2.4449e-10 | 1.1456e-08 | 9.369e-09 | 4.7664e-10 | 1.1827e-09 | 5.3114e-10 | 3.1244e-11 | 152476.844
242500.484 | 7.7248e-09 | 9.1642e-09 | 2.48e-10 | 1.1393e-08 | 9.4013e-09 | 4.7887e-10 | 1.1843e-09 | 5.3184e-10 | 3.1191e-11 | 152489.015
242512.641 | 7.7305e-09 | 9.1806e-09 | 2.4747e-10 | 1.1441e-08 | 9.4512e-09 | 4.7771e-10 | 1.194e-09 | 5.4172e-10 | 3.1196e-11 | 152501.172
242524.813 | 7.715e-09 | 9.2616e-09 | 2.4629e-10 | 1.1392e-08 | 9.3943e-09 | 4.8045e-10 | 1.1801e-09 | 5.3007e-10 | 3.1188e-11 | 152513.344
242536.984 | 7.6962e-09 | 9.2535e-09 | 2.4673e-10 | 1.1455e-08 | 9.3482e-09 | 4.7944e-10 | 1.1972e-09 | 5.3145e-10 | 3.1375e-11 | 152525.515
242549.141 | 7.6955e-09 | 9.1448e-09 | 2.4698e-10 | 1.1391e-08 | 9.4114e-09 | 4.79e-10 | 1.1967e-09 | 5.3889e-10 | 3.1376e-11 | 152537.672
242561.313 | 7.6363e-09 | 9.1794e-09 | 2.5054e-10 | 1.1502e-08 | 9.4867e-09 | 4.8388e-10 | 1.1874e-09 | 5.3868e-10 | 3.1457e-11 | 152549.844
242573.484 | 7.7131e-09 | 9.258e-09 | 2.4676e-10 | 1.1428e-08 | 9.435e-09 | 4.8151e-10 | 1.2018e-09 | 5.318e-10 | 3.1372e-11 | 152562.015
242585.641 | 7.6956e-09 | 9.1771e-09 | 2.4797e-10 | 1.1496e-08 | 9.4829e-09 | 4.8347e-10 | 1.2005e-09 | 5.295e-10 | 3.1384e-11 | 152574.172
242597.813 | 7.631e-09 | 9.2659e-09 | 2.4719e-10 | 1.1552e-08 | 9.4818e-09 | 4.7848e-10 | 1.1831e-09 | 5.3108e-10 | 3.15e-11 | 152586.344
242609.984 | 7.6768e-09 | 9.2925e-09 | 2.469e-10 | 1.1467e-08 | 9.3153e-09 | 4.7821e-10 | 1.1886e-09 | 5.2945e-10 | 3.1439e-11 | 152598.515
242622.141 | 7.6189e-09 | 9.2263e-09 | 2.4845e-10 | 1.1345e-08 | 9.5451e-09 | 4.842e-10 | 1.1815e-09 | 5.3315e-10 | 3.1149e-11 | 152610.672
242634.313 | 7.7113e-09 | 9.2409e-09 | 2.4368e-10 | 1.14e-08 | 9.3242e-09 | 4.7686e-10 | 1.1688e-09 | 5.2724e-10 | 3.0895e-11 | 152622.844
242646.484 | 7.6754e-09 | 9.1786e-09 | 2.4515e-10 | 1.1324e-08 | 9.4107e-09 | 4.7628e-10 | 1.1831e-09 | 5.3437e-10 | 3.1724e-11 | 152635.015
242658.641 | 7.7545e-09 | 9.173e-09 | 2.4388e-10 | 1.1404e-08 | 9.355e-09 | 4.7374e-10 | 1.1912e-09 | 5.2561e-10 | 3.1258e-11 | 152647.172
242670.813 | 7.6966e-09 | 9.21e-09 | 2.456e-10 | 1.1382e-08 | 9.3447e-09 | 4.8112e-10 | 1.1776e-09 | 5.2363e-10 | 3.0975e-11 | 152659.344
242682.984 | 7.6657e-09 | 9.1715e-09 | 2.4461e-10 | 1.1382e-08 | 9.2522e-09 | 4.7239e-10 | 1.195e-09 | 5.2568e-10 | 3.1142e-11 | 152671.515
242695.156 | 7.6439e-09 | 9.1318e-09 | 2.4324e-10 | 1.13e-08 | 9.2878e-09 | 4.7035e-10 | 1.1737e-09 | 5.2986e-10 | 3.1237e-11 | 152683.687
242707.313 | 7.5884e-09 | 9.175e-09 | 2.4275e-10 | 1.1346e-08 | 9.4222e-09 | 4.7994e-10 | 1.1659e-09 | 5.2557e-10 | 3.0843e-11 | 152695.844
242719.484 | 7.6766e-09 | 9.1602e-09 | 2.4336e-10 | 1.1182e-08 | 9.2676e-09 | 4.7772e-10 | 1.1788e-09 | 5.2869e-10 | 3.1112e-11 | 152708.015
242731.656 | 7.6546e-09 | 9.2469e-09 | 2.4462e-10 | 1.1316e-08 | 9.3268e-09 | 4.7424e-10 | 1.1723e-09 | 5.2839e-10 | 3.1302e-11 | 152720.187
242743.813 | 7.7033e-09 | 9.0811e-09 | 2.4281e-10 | 1.1246e-08 | 9.4844e-09 | 4.7726e-10 | 1.1826e-09 | 5.2744e-10 | 3.0923e-11 | 152732.344
242755.984 | 7.6555e-09 | 9.2193e-09 | 2.4431e-10 | 1.1209e-08 | 9.3443e-09 | 4.7235e-10 | 1.1909e-09 | 5.3146e-10 | 3.1241e-11 | 152744.515
242768.156 | 7.6674e-09 | 9.2286e-09 | 2.4273e-10 | 1.1251e-08 | 9.2938e-09 | 4.7817e-10 | 1.1836e-09 | 5.2962e-10 | 3.121e-11 | 152756.687
242780.313 | 7.5812e-09 | 9.1635e-09 | 2.4637e-10 | 1.1398e-08 | 9.4292e-09 | 4.8161e-10 | 1.1799e-09 | 5.2473e-10 | 3.1407e-11 | 152768.844
242792.484 | 7.6268e-09 | 9.1004e-09 | 2.4457e-10 | 1.1309e-08 | 9.3351e-09 | 4.8115e-10 | 1.1707e-09 | 5.2413e-10 | 3.0683e-11 | 152781.015
242804.656 | 7.6543e-09 | 9.1653e-09 | 2.4633e-10 | 1.1452e-08 | 9.3093e-09 | 4.7779e-10 | 1.1676e-09 | 5.2781e-10 | 3.0725e-11 | 152793.187
242816.813 | 7.6337e-09 | 9.0991e-09 | 2.449e-10 | 1.138e-08 | 9.5005e-09 | 4.7194e-10 | 1.1753e-09 | 5.2719e-10 | 3.0869e-11 | 152805.344
242828.984 | 7.6084e-09 | 9.2343e-09 | 2.4733e-10 | 1.1303e-08 | 9.401e-09 | 4.7422e-10 | 1.1766e-09 | 5.2853e-10 | 3.1158e-11 | 152817.515
242841.156 | 7.6401e-09 | 9.2323e-09 | 2.4521e-10 | 1.1345e-08 | 9.4635e-09 | 4.7568e-10 | 1.1764e-09 | 5.3221e-10 | 3.0976e-11 | 152829.687
242853.313 | 7.6332e-09 | 9.1789e-09 | 2.4206e-10 | 1.1351e-08 | 9.3638e-09 | 4.7641e-10 | 1.1779e-09 | 5.2666e-10 | 3.1296e-11 | 152841.844
242865.484 | 7.6017e-09 | 9.2377e-09 | 2.4445e-10 | 1.1536e-08 | 9.3475e-09 | 4.7499e-10 | 1.1838e-09 | 5.2873e-10 | 3.1082e-11 | 152854.015
242877.656 | 7.6609e-09 | 9.2213e-09 | 2.4211e-10 | 1.1293e-08 | 9.3781e-09 | 4.7834e-10 | 1.1828e-09 | 5.2521e-10 | 3.0856e-11 | 152866.187
242889.828 | 7.6055e-09 | 9.0924e-09 | 2.4115e-10 | 1.1221e-08 | 9.3646e-09 | 4.7602e-10 | 1.1561e-09 | 5.2488e-10 | 3.0938e-11 | 152878.359
242901.984 | 7.5776e-09 | 9.1654e-09 | 2.4395e-10 | 1.1372e-08 | 9.27e-09 | 4.7527e-10 | 1.1712e-09 | 5.2679e-10 | 3.0833e-11 | 152890.515
242914.156 | 7.6325e-09 | 9.3365e-09 | 2.4371e-10 | 1.1246e-08 | 9.3701e-09 | 4.7653e-10 | 1.1754e-09 | 5.2024e-10 | 3.087e-11 | 152902.687
242926.328 | 7.6376e-09 | 9.2295e-09 | 2.4107e-10 | 1.1355e-08 | 9.3623e-09 | 4.723e-10 | 1.1807e-09 | 5.2964e-10 | 3.0974e-11 | 152914.859
242938.484 | 7.5624e-09 | 9.175e-09 | 2.43e-10 | 1.1339e-08 | 9.397e-09 | 4.752e-10 | 1.1704e-09 | 5.239e-10 | 3.0894e-11 | 152927.015
242950.656 | 7.6265e-09 | 9.202e-09 | 2.3881e-10 | 1.1096e-08 | 9.3304e-09 | 4.7473e-10 | 1.1709e-09 | 5.3556e-10 | 3.0767e-11 | 152939.187
242962.828 | 7.5662e-09 | 9.1348e-09 | 2.3996e-10 | 1.1232e-08 | 9.2702e-09 | 4.7413e-10 | 1.1676e-09 | 5.2067e-10 | 3.0605e-11 | 152951.359
242974.984 | 7.5639e-09 | 9.1136e-09 | 2.404e-10 | 1.1252e-08 | 9.3696e-09 | 4.6684e-10 | 1.1563e-09 | 5.1426e-10 | 3.0629e-11 | 152963.515
242987.156 | 7.6938e-09 | 9.0875e-09 | 2.4406e-10 | 1.1227e-08 | 9.2918e-09 | 4.7568e-10 | 1.1905e-09 | 5.227e-10 | 3.1156e-11 | 152975.687
242999.328 | 7.6323e-09 | 9.16e-09 | 2.4364e-10 | 1.1426e-08 | 9.4276e-09 | 4.7667e-10 | 1.1648e-09 | 5.2775e-10 | 3.126e-11 | 152987.859
243011.484 | 7.6647e-09 | 9.0934e-09 | 2.4555e-10 | 1.1279e-08 | 9.285e-09 | 4.7727e-10 | 1.1834e-09 | 5.2757e-10 | 3.0893e-11 | 153000.015
243023.656 | 7.6921e-09 | 9.0465e-09 | 2.4326e-10 | 1.1367e-08 | 9.3757e-09 | 4.7566e-10 | 1.1684e-09 | 5.255e-10 | 3.0642e-11 | 153012.187
243035.828 | 7.671e-09 | 9.159e-09 | 2.4577e-10 | 1.1335e-08 | 9.5264e-09 | 4.7958e-10 | 1.1786e-09 | 5.274e-10 | 3.1366e-11 | 153024.359
243047.984 | 7.7626e-09 | 9.0985e-09 | 2.445e-10 | 1.1252e-08 | 9.3038e-09 | 4.7501e-10 | 1.1813e-09 | 5.2918e-10 | 3.1147e-11 | 153036.515
243060.156 | 7.652e-09 | 9.0839e-09 | 2.4294e-10 | 1.1283e-08 | 9.4217e-09 | 4.8027e-10 | 1.1729e-09 | 5.2718e-10 | 3.0926e-11 | 153048.687
243072.328 | 7.6683e-09 | 9.2423e-09 | 2.4354e-10 | 1.1475e-08 | 9.491e-09 | 4.7386e-10 | 1.1802e-09 | 5.276e-10 | 3.16e-11 | 153060.859
243084.5 | 7.6456e-09 | 9.1706e-09 | 2.4765e-10 | 1.1341e-08 | 9.3798e-09 | 4.7682e-10 | 1.181e-09 | 5.2696e-10 | 3.1263e-11 | 153073.031
243096.656 | 7.595e-09 | 9.226e-09 | 2.4741e-10 | 1.1466e-08 | 9.4179e-09 | 4.7996e-10 | 1.174e-09 | 5.3106e-10 | 3.1052e-11 | 153085.187
243108.828 | 7.6405e-09 | 9.2298e-09 | 2.4486e-10 | 1.1521e-08 | 9.379e-09 | 4.8208e-10 | 1.1709e-09 | 5.2395e-10 | 3.1191e-11 | 153097.359
243121 | 7.7438e-09 | 9.1968e-09 | 2.435e-10 | 1.1387e-08 | 9.4552e-09 | 4.8072e-10 | 1.1858e-09 | 5.3146e-10 | 3.0817e-11 | 153109.531
243133.156 | 7.6404e-09 | 9.139e-09 | 2.456e-10 | 1.1355e-08 | 9.4342e-09 | 4.8346e-10 | 1.1831e-09 | 5.311e-10 | 3.1272e-11 | 153121.687
243145.328 | 7.654e-09 | 9.0685e-09 | 2.4598e-10 | 1.1413e-08 | 9.3693e-09 | 4.8252e-10 | 1.1779e-09 | 5.2859e-10 | 3.1115e-11 | 153133.859
243157.5 | 7.6783e-09 | 9.086e-09 | 2.4745e-10 | 1.1494e-08 | 9.3704e-09 | 4.8184e-10 | 1.2059e-09 | 5.2347e-10 | 3.1503e-11 | 153146.031
243169.656 | 7.7548e-09 | 9.2382e-09 | 2.4489e-10 | 1.1421e-08 | 9.3483e-09 | 4.7842e-10 | 1.177e-09 | 5.3051e-10 | 3.077e-11 | 153158.187
243181.828 | 7.5007e-09 | 9.103e-09 | 2.429e-10 | 1.1315e-08 | 9.3186e-09 | 4.7322e-10 | 1.1725e-09 | 5.2916e-10 | 3.1213e-11 | 153170.359
243194 | 7.5643e-09 | 9.1042e-09 | 2.4333e-10 | 1.1308e-08 | 9.2708e-09 | 4.7306e-10 | 1.173e-09 | 5.2233e-10 | 3.0997e-11 | 153182.531
243206.156 | 7.7679e-09 | 9.0625e-09 | 2.4328e-10 | 1.1348e-08 | 9.3578e-09 | 4.7371e-10 | 1.1723e-09 | 5.2734e-10 | 3.1152e-11 | 153194.687
243218.328 | 7.7169e-09 | 9.0984e-09 | 2.4422e-10 | 1.133e-08 | 9.3097e-09 | 4.7509e-10 | 1.1732e-09 | 5.2518e-10 | 3.0993e-11 | 153206.859
243230.5 | 7.6744e-09 | 9.0964e-09 | 2.4411e-10 | 1.1335e-08 | 9.3585e-09 | 4.6845e-10 | 1.1723e-09 | 5.29e-10 | 3.0647e-11 | 153219.031
243242.656 | 7.6578e-09 | 9.1524e-09 | 2.4781e-10 | 1.1292e-08 | 9.3532e-09 | 4.7707e-10 | 1.1714e-09 | 5.3077e-10 | 3.0798e-11 | 153231.187
243254.828 | 7.6169e-09 | 9.1421e-09 | 2.4703e-10 | 1.1205e-08 | 9.3616e-09 | 4.7435e-10 | 1.1739e-09 | 5.2813e-10 | 3.1045e-11 | 153243.359
243267 | 7.7417e-09 | 9.0671e-09 | 2.4587e-10 | 1.1296e-08 | 9.4386e-09 | 4.7579e-10 | 1.1774e-09 | 5.2792e-10 | 3.0904e-11 | 153255.531
243279.172 | 7.562e-09 | 9.1906e-09 | 2.4367e-10 | 1.1143e-08 | 9.2843e-09 | 4.7591e-10 | 1.1798e-09 | 5.2855e-10 | 3.0782e-11 | 153267.703
243291.328 | 7.5946e-09 | 9.147e-09 | 2.4952e-10 | 1.1355e-08 | 9.2997e-09 | 4.7532e-10 | 1.185e-09 | 5.3043e-10 | 3.1065e-11 | 153279.859
243303.5 | 7.7043e-09 | 9.1272e-09 | 2.457e-10 | 1.1296e-08 | 9.3252e-09 | 4.7557e-10 | 1.1968e-09 | 5.2304e-10 | 3.1082e-11 | 153292.031
243315.672 | 7.608e-09 | 9.1292e-09 | 2.4458e-10 | 1.1406e-08 | 9.3654e-09 | 4.7414e-10 | 1.1884e-09 | 5.2562e-10 | 3.1029e-11 | 153304.203
243327.828 | 7.6069e-09 | 9.2195e-09 | 2.4801e-10 | 1.1292e-08 | 9.3662e-09 | 4.8316e-10 | 1.1814e-09 | 5.3247e-10 | 3.1182e-11 | 153316.359
243340 | 7.6258e-09 | 9.1862e-09 | 2.4855e-10 | 1.1319e-08 | 9.4183e-09 | 4.7628e-10 | 1.1894e-09 | 5.3099e-10 | 3.0903e-11 | 153328.531
243352.172 | 7.6464e-09 | 9.2263e-09 | 2.4592e-10 | 1.1437e-08 | 9.4649e-09 | 4.7421e-10 | 1.1929e-09 | 5.3384e-10 | 3.1227e-11 | 153340.703
243364.328 | 7.6707e-09 | 9.1199e-09 | 2.4932e-10 | 1.1411e-08 | 9.4557e-09 | 4.8124e-10 | 1.1825e-09 | 5.2805e-10 | 3.1058e-11 | 153352.859
243376.5 | 7.6775e-09 | 9.2065e-09 | 2.4609e-10 | 1.1412e-08 | 9.3573e-09 | 4.785e-10 | 1.1874e-09 | 5.3082e-10 | 3.1171e-11 | 153365.031
243388.672 | 7.7757e-09 | 9.1647e-09 | 2.4384e-10 | 1.1399e-08 | 9.4762e-09 | 4.7874e-10 | 1.1935e-09 | 5.3368e-10 | 3.1563e-11 | 153377.203
243400.828 | 7.7753e-09 | 9.0941e-09 | 2.4887e-10 | 1.1416e-08 | 9.4667e-09 | 4.7808e-10 | 1.1974e-09 | 5.3101e-10 | 3.1475e-11 | 153389.359
243413 | 7.6805e-09 | 9.2279e-09 | 2.4876e-10 | 1.1431e-08 | 9.5226e-09 | 4.7866e-10 | 1.1874e-09 | 5.3758e-10 | 3.0988e-11 | 153401.531
243425.172 | 7.6883e-09 | 9.1662e-09 | 2.5116e-10 | 1.1279e-08 | 9.4482e-09 | 4.7818e-10 | 1.1939e-09 | 5.342e-10 | 3.1065e-11 | 153413.703
243437.344 | 7.716e-09 | 9.2447e-09 | 2.4823e-10 | 1.1281e-08 | 9.4718e-09 | 4.744e-10 | 1.2023e-09 | 5.2723e-10 | 3.1683e-11 | 153425.875
243449.5 | 7.6896e-09 | 9.1416e-09 | 2.4741e-10 | 1.134e-08 | 9.4004e-09 | 4.8263e-10 | 1.1787e-09 | 5.2924e-10 | 3.1214e-11 | 153438.031
243461.672 | 7.6063e-09 | 9.2444e-09 | 2.5087e-10 | 1.127e-08 | 9.4993e-09 | 4.8022e-10 | 1.1899e-09 | 5.3402e-10 | 3.14e-11 | 153450.203
243473.844 | 7.7865e-09 | 9.1783e-09 | 2.4973e-10 | 1.132e-08 | 9.4072e-09 | 4.7507e-10 | 1.2042e-09 | 5.3367e-10 | 3.155e-11 | 153462.375
243486 | 7.6217e-09 | 9.1676e-09 | 2.4734e-10 | 1.1308e-08 | 9.4733e-09 | 4.7379e-10 | 1.1801e-09 | 5.3724e-10 | 3.1188e-11 | 153474.531
243498.172 | 7.7259e-09 | 9.1321e-09 | 2.4992e-10 | 1.1304e-08 | 9.4424e-09 | 4.7784e-10 | 1.1858e-09 | 5.3318e-10 | 3.1082e-11 | 153486.703
243510.344 | 7.8838e-09 | 9.1307e-09 | 2.4818e-10 | 1.1335e-08 | 9.466e-09 | 4.7499e-10 | 1.1813e-09 | 5.3181e-10 | 3.0772e-11 | 153498.875
243522.5 | 7.65e-09 | 9.1244e-09 | 2.4533e-10 | 1.1374e-08 | 9.3734e-09 | 4.7656e-10 | 1.1863e-09 | 5.2481e-10 | 3.0843e-11 | 153511.031
243534.672 | 7.6582e-09 | 9.1061e-09 | 2.4507e-10 | 1.1351e-08 | 9.3733e-09 | 4.7737e-10 | 1.1793e-09 | 5.2758e-10 | 3.0857e-11 | 153523.203
243546.844 | 7.7213e-09 | 9.085e-09 | 2.4698e-10 | 1.1403e-08 | 9.3392e-09 | 4.7813e-10 | 1.1906e-09 | 5.3106e-10 | 3.1106e-11 | 153535.375
243559 | 7.6459e-09 | 9.199e-09 | 2.4617e-10 | 1.1427e-08 | 9.4456e-09 | 4.6836e-10 | 1.1727e-09 | 5.3203e-10 | 3.1195e-11 | 153547.531
243571.172 | 7.5922e-09 | 9.022e-09 | 2.4467e-10 | 1.1259e-08 | 9.459e-09 | 4.8039e-10 | 1.1906e-09 | 5.2863e-10 | 3.1225e-11 | 153559.703
243583.344 | 7.6872e-09 | 9.023e-09 | 2.4882e-10 | 1.1348e-08 | 9.4392e-09 | 4.7848e-10 | 1.1727e-09 | 5.3022e-10 | 3.0919e-11 | 153571.875
243595.5 | 7.6222e-09 | 9.0605e-09 | 2.4458e-10 | 1.1322e-08 | 9.3065e-09 | 4.7817e-10 | 1.1799e-09 | 5.2604e-10 | 3.0736e-11 | 153584.031
243607.672 | 7.571e-09 | 9.0512e-09 | 2.4268e-10 | 1.1336e-08 | 9.364e-09 | 4.7898e-10 | 1.1839e-09 | 5.2496e-10 | 3.12e-11 | 153596.203
243619.844 | 7.6601e-09 | 9.0738e-09 | 2.4493e-10 | 1.126e-08 | 9.3376e-09 | 4.7582e-10 | 1.1685e-09 | 5.2126e-10 | 3.0765e-11 | 153608.375
243632.016 | 7.5822e-09 | 9.1259e-09 | 2.4336e-10 | 1.1409e-08 | 9.472e-09 | 4.78e-10 | 1.187e-09 | 5.2614e-10 | 3.0839e-11 | 153620.547
243644.172 | 7.645e-09 | 9.1067e-09 | 2.4691e-10 | 1.1244e-08 | 9.4021e-09 | 4.7573e-10 | 1.178e-09 | 5.292e-10 | 3.0773e-11 | 153632.703
243656.344 | 7.7126e-09 | 9.1188e-09 | 2.4449e-10 | 1.146e-08 | 9.3542e-09 | 4.7778e-10 | 1.1873e-09 | 5.2414e-10 | 3.0867e-11 | 153644.875
243668.516 | 7.6735e-09 | 9.0419e-09 | 2.4869e-10 | 1.1399e-08 | 9.3058e-09 | 4.7096e-10 | 1.1807e-09 | 5.2582e-10 | 3.1074e-11 | 153657.047
243680.672 | 7.6409e-09 | 9.0144e-09 | 2.4438e-10 | 1.1356e-08 | 9.2777e-09 | 4.7371e-10 | 1.1817e-09 | 5.242e-10 | 3.1455e-11 | 153669.203
243692.844 | 7.6471e-09 | 9.1549e-09 | 2.416e-10 | 1.1381e-08 | 9.3442e-09 | 4.7682e-10 | 1.1702e-09 | 5.2663e-10 | 3.1239e-11 | 153681.375
243705.016 | 7.5036e-09 | 9.1513e-09 | 2.4516e-10 | 1.1308e-08 | 9.3545e-09 | 4.7572e-10 | 1.1889e-09 | 5.316e-10 | 3.1014e-11 | 153693.547
243717.172 | 7.6946e-09 | 9.0039e-09 | 2.4151e-10 | 1.135e-08 | 9.4049e-09 | 4.7103e-10 | 1.1775e-09 | 5.2347e-10 | 3.1273e-11 | 153705.703
243729.344 | 7.6917e-09 | 9.1602e-09 | 2.4179e-10 | 1.1262e-08 | 9.414e-09 | 4.7439e-10 | 1.172e-09 | 5.2997e-10 | 3.1096e-11 | 153717.875
243741.516 | 7.6219e-09 | 9.0189e-09 | 2.4333e-10 | 1.1401e-08 | 9.314e-09 | 4.7566e-10 | 1.1685e-09 | 5.2752e-10 | 3.1119e-11 | 153730.047
243753.672 | 7.6278e-09 | 9.1646e-09 | 2.4182e-10 | 1.1398e-08 | 9.3585e-09 | 4.718e-10 | 1.1692e-09 | 5.2759e-10 | 3.1622e-11 | 153742.203
243765.844 | 7.6771e-09 | 9.1505e-09 | 2.4159e-10 | 1.1325e-08 | 9.3505e-09 | 4.7522e-10 | 1.1867e-09 | 5.2788e-10 | 3.0999e-11 | 153754.375
243778.016 | 7.6506e-09 | 9.1223e-09 | 2.438e-10 | 1.1456e-08 | 9.2725e-09 | 4.7683e-10 | 1.1823e-09 | 5.25e-10 | 3.0898e-11 | 153766.547
243790.172 | 7.5228e-09 | 9.1322e-09 | 2.4266e-10 | 1.1208e-08 | 9.5272e-09 | 4.7647e-10 | 1.1687e-09 | 5.271e-10 | 3.0873e-11 | 153778.703
243802.344 | 7.7074e-09 | 9.0954e-09 | 2.4433e-10 | 1.1375e-08 | 9.3429e-09 | 4.7631e-10 | 1.1709e-09 | 5.2539e-10 | 3.1073e-11 | 153790.875
243814.516 | 7.6729e-09 | 9.05e-09 | 2.4172e-10 | 1.1342e-08 | 9.3807e-09 | 4.7271e-10 | 1.1803e-09 | 5.278e-10 | 3.0795e-11 | 153803.047
243826.688 | 7.6055e-09 | 9.1333e-09 | 2.4055e-10 | 1.1406e-08 | 9.4186e-09 | 4.7685e-10 | 1.1803e-09 | 5.2495e-10 | 3.1118e-11 | 153815.219
243838.844 | 7.7027e-09 | 9.1111e-09 | 2.431e-10 | 1.1402e-08 | 9.4222e-09 | 4.7151e-10 | 1.1829e-09 | 5.2288e-10 | 3.1534e-11 | 153827.375
243851.016 | 7.6742e-09 | 9.1135e-09 | 2.4403e-10 | 1.1363e-08 | 9.5145e-09 | 4.8566e-10 | 1.1869e-09 | 5.3994e-10 | 3.1565e-11 | 153839.547
243863.188 | 7.7298e-09 | 9.2878e-09 | 2.4825e-10 | 1.1349e-08 | 9.4399e-09 | 4.8052e-10 | 1.1926e-09 | 5.3353e-10 | 3.1346e-11 | 153851.719
243875.344 | 7.7303e-09 | 9.0953e-09 | 2.4498e-10 | 1.1294e-08 | 9.487e-09 | 4.7545e-10 | 1.1941e-09 | 5.3152e-10 | 3.0821e-11 | 153863.875
243887.516 | 7.6459e-09 | 9.1062e-09 | 2.4665e-10 | 1.1339e-08 | 9.4217e-09 | 4.7013e-10 | 1.1892e-09 | 5.2778e-10 | 3.1342e-11 | 153876.047
243899.688 | 7.6892e-09 | 9.0762e-09 | 2.4523e-10 | 1.1382e-08 | 9.4544e-09 | 4.7782e-10 | 1.1823e-09 | 5.3639e-10 | 3.0897e-11 | 153888.219
243911.844 | 7.7202e-09 | 9.1523e-09 | 2.4619e-10 | 1.1472e-08 | 9.4179e-09 | 4.7492e-10 | 1.1863e-09 | 5.3326e-10 | 3.1241e-11 | 153900.375
243924.016 | 7.787e-09 | 9.1288e-09 | 2.4642e-10 | 1.1361e-08 | 9.4208e-09 | 4.7771e-10 | 1.1736e-09 | 5.3281e-10 | 3.0949e-11 | 153912.547
243936.188 | 7.6969e-09 | 9.1719e-09 | 2.4681e-10 | 1.1444e-08 | 9.4033e-09 | 4.785e-10 | 1.1899e-09 | 5.2917e-10 | 3.1262e-11 | 153924.719
243948.344 | 7.731e-09 | 9.1413e-09 | 2.4765e-10 | 1.1336e-08 | 9.4606e-09 | 4.7731e-10 | 1.19e-09 | 5.33e-10 | 3.1268e-11 | 153936.875
243960.516 | 7.6572e-09 | 9.1467e-09 | 2.4541e-10 | 1.1362e-08 | 9.405e-09 | 4.784e-10 | 1.196e-09 | 5.2929e-10 | 3.0907e-11 | 153949.047
243972.688 | 7.6722e-09 | 9.2425e-09 | 2.4705e-10 | 1.1377e-08 | 9.4477e-09 | 4.7635e-10 | 1.192e-09 | 5.3529e-10 | 3.0965e-11 | 153961.219
243984.844 | 7.7142e-09 | 9.2054e-09 | 2.4634e-10 | 1.1275e-08 | 9.4678e-09 | 4.7686e-10 | 1.1951e-09 | 5.2833e-10 | 3.1221e-11 | 153973.375
243997.016 | 7.7254e-09 | 9.0764e-09 | 2.4415e-10 | 1.1551e-08 | 9.3716e-09 | 4.7496e-10 | 1.1841e-09 | 5.2117e-10 | 3.1106e-11 | 153985.547
244009.188 | 7.6594e-09 | 9.269e-09 | 2.4563e-10 | 1.1424e-08 | 9.5544e-09 | 4.8401e-10 | 1.1883e-09 | 5.2907e-10 | 3.0933e-11 | 153997.719
244021.359 | 7.6745e-09 | 9.1119e-09 | 2.4542e-10 | 1.1322e-08 | 9.3371e-09 | 4.7689e-10 | 1.1783e-09 | 5.3002e-10 | 3.091e-11 | 154009.89
244033.516 | 7.7214e-09 | 9.0031e-09 | 2.4476e-10 | 1.1342e-08 | 9.3824e-09 | 4.7744e-10 | 1.1814e-09 | 5.2795e-10 | 3.1064e-11 | 154022.047
244045.688 | 7.5983e-09 | 9.1342e-09 | 2.4398e-10 | 1.1338e-08 | 9.3236e-09 | 4.7401e-10 | 1.176e-09 | 5.3057e-10 | 3.1038e-11 | 154034.219
244057.859 | 7.636e-09 | 9.1588e-09 | 2.442e-10 | 1.1359e-08 | 9.4387e-09 | 4.7449e-10 | 1.1761e-09 | 5.293e-10 | 3.1092e-11 | 154046.39
244070.016 | 7.707e-09 | 9.2029e-09 | 2.454e-10 | 1.1525e-08 | 9.4829e-09 | 4.8154e-10 | 1.1844e-09 | 5.3284e-10 | 3.1175e-11 | 154058.547
244082.188 | 7.5553e-09 | 9.2459e-09 | 2.4819e-10 | 1.1521e-08 | 9.484e-09 | 4.7531e-10 | 1.1882e-09 | 5.3711e-10 | 3.1527e-11 | 154070.719
244094.359 | 7.6676e-09 | 8.9839e-09 | 2.5004e-10 | 1.1544e-08 | 9.4971e-09 | 4.8322e-10 | 1.1955e-09 | 5.3385e-10 | 3.1099e-11 | 154082.89
244106.516 | 7.6998e-09 | 9.1311e-09 | 2.5062e-10 | 1.1285e-08 | 9.3548e-09 | 4.7817e-10 | 1.1764e-09 | 5.2864e-10 | 3.1351e-11 | 154095.047
244118.688 | 7.6233e-09 | 9.0349e-09 | 2.4786e-10 | 1.1464e-08 | 9.3389e-09 | 4.767e-10 | 1.1935e-09 | 5.2548e-10 | 3.1446e-11 | 154107.219
244130.859 | 7.6695e-09 | 9.1545e-09 | 2.4908e-10 | 1.1452e-08 | 9.5134e-09 | 4.778e-10 | 1.1948e-09 | 5.3304e-10 | 3.1109e-11 | 154119.39
244143.016 | 7.6628e-09 | 9.1682e-09 | 2.4683e-10 | 1.1584e-08 | 9.4194e-09 | 4.7737e-10 | 1.1882e-09 | 5.3204e-10 | 3.1149e-11 | 154131.547
244155.188 | 7.6036e-09 | 9.1211e-09 | 2.4854e-10 | 1.1326e-08 | 9.5355e-09 | 4.7733e-10 | 1.1803e-09 | 5.3198e-10 | 3.1117e-11 | 154143.719
244167.359 | 7.6739e-09 | 9.1582e-09 | 2.488e-10 | 1.1389e-08 | 9.3726e-09 | 4.7732e-10 | 1.1745e-09 | 5.3119e-10 | 3.1276e-11 | 154155.89
244179.516 | 7.7413e-09 | 9.1817e-09 | 2.4572e-10 | 1.1481e-08 | 9.5392e-09 | 4.7656e-10 | 1.1747e-09 | 5.2967e-10 | 3.0998e-11 | 154168.047
244191.688 | 7.6469e-09 | 9.0729e-09 | 2.4869e-10 | 1.136e-08 | 9.4292e-09 | 4.7551e-10 | 1.1852e-09 | 5.3431e-10 | 3.1352e-11 | 154180.219
244203.859 | 7.6448e-09 | 9.112e-09 | 2.471e-10 | 1.1424e-08 | 9.5531e-09 | 4.7193e-10 | 1.1918e-09 | 5.3374e-10 | 3.1262e-11 | 154192.39
244216.031 | 7.9253e-09 | 9.1285e-09 | 2.4744e-10 | 1.1513e-08 | 9.4688e-09 | 4.7779e-10 | 1.1879e-09 | 5.3524e-10 | 3.1401e-11 | 154204.562
244228.188 | 7.6754e-09 | 9.1694e-09 | 2.4777e-10 | 1.1385e-08 | 9.4305e-09 | 4.797e-10 | 1.1881e-09 | 5.2798e-10 | 3.092e-11 | 154216.719
244240.359 | 7.6123e-09 | 9.1967e-09 | 2.493e-10 | 1.1283e-08 | 9.453e-09 | 4.7758e-10 | 1.1723e-09 | 5.2947e-10 | 3.1289e-11 | 154228.89
244252.531 | 7.6658e-09 | 9.1516e-09 | 2.479e-10 | 1.1364e-08 | 9.399e-09 | 4.7728e-10 | 1.1823e-09 | 5.3041e-10 | 3.0958e-11 | 154241.062
244264.688 | 7.7945e-09 | 9.1694e-09 | 2.4531e-10 | 1.1428e-08 | 9.4379e-09 | 4.7935e-10 | 1.186e-09 | 5.3448e-10 | 3.1401e-11 | 154253.219
244276.859 | 7.711e-09 | 9.1649e-09 | 2.487e-10 | 1.1419e-08 | 9.5073e-09 | 4.7728e-10 | 1.1771e-09 | 5.3138e-10 | 3.1118e-11 | 154265.39
244289.031 | 7.7304e-09 | 9.1976e-09 | 2.4765e-10 | 1.1378e-08 | 9.5094e-09 | 4.7846e-10 | 1.1872e-09 | 5.2829e-10 | 3.1383e-11 | 154277.562
244301.188 | 7.7438e-09 | 9.1027e-09 | 2.4673e-10 | 1.1529e-08 | 9.3916e-09 | 4.7751e-10 | 1.1895e-09 | 5.3008e-10 | 3.1369e-11 | 154289.719
244313.359 | 7.7773e-09 | 9.2246e-09 | 2.457e-10 | 1.1201e-08 | 9.4795e-09 | 4.7592e-10 | 1.1879e-09 | 5.3486e-10 | 3.1642e-11 | 154301.89
244325.531 | 7.7181e-09 | 9.1646e-09 | 2.4663e-10 | 1.1341e-08 | 9.4387e-09 | 4.7675e-10 | 1.189e-09 | 5.3274e-10 | 3.1446e-11 | 154314.062
244337.688 | 7.638e-09 | 9.1034e-09 | 2.4733e-10 | 1.1423e-08 | 9.5166e-09 | 4.8031e-10 | 1.2019e-09 | 5.3566e-10 | 3.0982e-11 | 154326.219
244349.859 | 7.7959e-09 | 9.1973e-09 | 2.4866e-10 | 1.1399e-08 | 9.4136e-09 | 4.7178e-10 | 1.2056e-09 | 5.3821e-10 | 3.1697e-11 | 154338.39
244362.031 | 7.6798e-09 | 9.2211e-09 | 2.4731e-10 | 1.1506e-08 | 9.4298e-09 | 4.8074e-10 | 1.1995e-09 | 5.3023e-10 | 3.1152e-11 | 154350.562
244374.188 | 7.7345e-09 | 9.1862e-09 | 2.4735e-10 | 1.1477e-08 | 9.5029e-09 | 4.7936e-10 | 1.1937e-09 | 5.3603e-10 | 3.1275e-11 | 154362.719
244386.359 | 7.7454e-09 | 9.2045e-09 | 2.4743e-10 | 1.1422e-08 | 9.6084e-09 | 4.7637e-10 | 1.1829e-09 | 5.298e-10 | 3.1364e-11 | 154374.89
244398.531 | 7.6716e-09 | 9.2777e-09 | 2.4677e-10 | 1.1367e-08 | 9.3086e-09 | 4.7803e-10 | 1.1927e-09 | 5.3439e-10 | 3.1093e-11 | 154387.062
244410.703 | 7.6775e-09 | 9.1679e-09 | 2.4906e-10 | 1.1379e-08 | 9.5425e-09 | 4.7833e-10 | 1.1761e-09 | 5.3476e-10 | 3.1364e-11 | 154399.234
244422.859 | 7.7317e-09 | 9.1303e-09 | 2.4858e-10 | 1.1422e-08 | 9.4324e-09 | 4.785e-10 | 1.1932e-09 | 5.339e-10 | 3.1225e-11 | 154411.39
244435.031 | 7.7332e-09 | 9.2039e-09 | 2.478e-10 | 1.1367e-08 | 9.468e-09 | 4.7689e-10 | 1.1836e-09 | 5.31e-10 | 3.114e-11 | 154423.562
244447.203 | 7.7367e-09 | 9.0623e-09 | 2.4728e-10 | 1.1278e-08 | 9.4212e-09 | 4.7277e-10 | 1.1805e-09 | 5.3248e-10 | 3.1322e-11 | 154435.734
244459.359 | 7.6495e-09 | 9.1367e-09 | 2.479e-10 | 1.1318e-08 | 9.4296e-09 | 4.7445e-10 | 1.183e-09 | 5.2914e-10 | 3.1192e-11 | 154447.89
244471.531 | 7.7459e-09 | 9.1422e-09 | 2.4886e-10 | 1.1431e-08 | 9.5115e-09 | 4.7851e-10 | 1.2045e-09 | 5.3473e-10 | 3.1084e-11 | 154460.062
244483.703 | 7.77e-09 | 9.1945e-09 | 2.4715e-10 | 1.1494e-08 | 9.3896e-09 | 4.7845e-10 | 1.1863e-09 | 5.3213e-10 | 3.1561e-11 | 154472.234
244495.859 | 7.7367e-09 | 9.2083e-09 | 2.4937e-10 | 1.1591e-08 | 9.3955e-09 | 4.748e-10 | 1.1855e-09 | 5.3539e-10 | 3.1222e-11 | 154484.39
244508.031 | 7.8087e-09 | 9.1856e-09 | 2.4566e-10 | 1.1326e-08 | 9.3703e-09 | 4.7438e-10 | 1.183e-09 | 5.3474e-10 | 3.0944e-11 | 154496.562
244520.203 | 7.6453e-09 | 9.0946e-09 | 2.4881e-10 | 1.134e-08 | 9.3765e-09 | 4.7829e-10 | 1.1863e-09 | 5.3545e-10 | 3.0868e-11 | 154508.734
244532.359 | 7.6481e-09 | 8.9616e-09 | 2.4751e-10 | 1.1311e-08 | 9.3697e-09 | 4.7413e-10 | 1.1785e-09 | 5.2763e-10 | 3.0848e-11 | 154520.89
244544.531 | 7.6293e-09 | 9.1864e-09 | 2.4755e-10 | 1.1276e-08 | 9.3745e-09 | 4.7534e-10 | 1.1833e-09 | 5.2376e-10 | 3.0627e-11 | 154533.062
244556.703 | 7.6464e-09 | 9.1524e-09 | 2.4473e-10 | 1.1366e-08 | 9.4106e-09 | 4.7303e-10 | 1.1833e-09 | 5.2914e-10 | 3.1216e-11 | 154545.234
244568.859 | 7.7072e-09 | 9.2501e-09 | 2.4403e-10 | 1.1459e-08 | 9.4508e-09 | 4.7661e-10 | 1.1821e-09 | 5.2353e-10 | 3.1231e-11 | 154557.39
244581.031 | 7.6776e-09 | 9.0604e-09 | 2.4526e-10 | 1.1291e-08 | 9.3242e-09 | 4.7637e-10 | 1.1743e-09 | 5.2247e-10 | 3.1102e-11 | 154569.562
244593.203 | 7.4699e-09 | 9.0729e-09 | 2.4507e-10 | 1.1401e-08 | 9.3835e-09 | 4.7476e-10 | 1.1637e-09 | 5.2939e-10 | 3.1249e-11 | 154581.734
244605.375 | 7.7431e-09 | 9.1386e-09 | 2.4265e-10 | 1.1229e-08 | 9.4551e-09 | 4.7718e-10 | 1.1854e-09 | 5.2106e-10 | 3.1067e-11 | 154593.906
244617.531 | 7.7035e-09 | 9.0701e-09 | 2.4536e-10 | 1.1416e-08 | 9.4787e-09 | 4.7223e-10 | 1.1878e-09 | 5.243e-10 | 3.1022e-11 | 154606.062
244629.703 | 7.6224e-09 | 9.095e-09 | 2.4282e-10 | 1.1396e-08 | 9.3067e-09 | 4.6987e-10 | 1.1773e-09 | 5.1839e-10 | 3.1119e-11 | 154618.234
244641.875 | 7.5834e-09 | 9.1651e-09 | 2.4506e-10 | 1.1275e-08 | 9.4019e-09 | 4.7665e-10 | 1.2002e-09 | 5.306e-10 | 3.0717e-11 | 154630.406
244654.031 | 7.6021e-09 | 9.2129e-09 | 2.4486e-10 | 1.1262e-08 | 9.2751e-09 | 4.7085e-10 | 1.1899e-09 | 5.2713e-10 | 3.1107e-11 | 154642.562
244666.203 | 7.542e-09 | 9.1849e-09 | 2.4472e-10 | 1.1323e-08 | 9.4851e-09 | 4.7383e-10 | 1.1909e-09 | 5.2492e-10 | 3.0959e-11 | 154654.734
244678.375 | 7.5241e-09 | 9.0704e-09 | 2.4102e-10 | 1.1512e-08 | 9.357e-09 | 4.702e-10 | 1.1729e-09 | 5.2621e-10 | 3.0914e-11 | 154666.906
244690.531 | 7.6732e-09 | 9.1509e-09 | 2.4394e-10 | 1.1295e-08 | 9.3542e-09 | 4.737e-10 | 1.1932e-09 | 5.2858e-10 | 3.1258e-11 | 154679.062
244702.703 | 7.7207e-09 | 9.0965e-09 | 2.4317e-10 | 1.1408e-08 | 9.4581e-09 | 4.7347e-10 | 1.1871e-09 | 5.3101e-10 | 3.1353e-11 | 154691.234
244714.875 | 7.6668e-09 | 9.1908e-09 | 2.4463e-10 | 1.1442e-08 | 9.4166e-09 | 4.7811e-10 | 1.179e-09 | 5.3565e-10 | 3.1272e-11 | 154703.406
244727.031 | 7.6999e-09 | 9.2216e-09 | 2.4662e-10 | 1.1309e-08 | 9.4049e-09 | 4.7399e-10 | 1.1836e-09 | 5.2759e-10 | 3.1464e-11 | 154715.562
244739.203 | 7.7093e-09 | 9.0819e-09 | 2.4898e-10 | 1.1401e-08 | 9.3596e-09 | 4.7375e-10 | 1.1942e-09 | 5.3308e-10 | 3.1389e-11 | 154727.734
244751.375 | 7.5481e-09 | 9.0668e-09 | 2.4626e-10 | 1.1295e-08 | 9.5071e-09 | 4.7475e-10 | 1.1807e-09 | 5.3246e-10 | 3.1074e-11 | 154739.906
244763.531 | 7.7899e-09 | 9.2066e-09 | 2.477e-10 | 1.1437e-08 | 9.3842e-09 | 4.8177e-10 | 1.183e-09 | 5.3337e-10 | 3.1243e-11 | 154752.062
244775.703 | 7.5751e-09 | 9.1014e-09 | 2.4713e-10 | 1.1399e-08 | 9.5316e-09 | 4.7386e-10 | 1.1963e-09 | 5.2615e-10 | 3.0811e-11 | 154764.234
244787.875 | 7.595e-09 | 9.1906e-09 | 2.4447e-10 | 1.136e-08 | 9.378e-09 | 4.7932e-10 | 1.1933e-09 | 5.3226e-10 | 3.0466e-11 | 154776.406
244800.047 | 7.5717e-09 | 9.1335e-09 | 2.4639e-10 | 1.1442e-08 | 9.3149e-09 | 4.7476e-10 | 1.1794e-09 | 5.332e-10 | 3.1009e-11 | 154788.578
244812.203 | 7.6717e-09 | 9.1297e-09 | 2.4419e-10 | 1.1312e-08 | 9.326e-09 | 4.8044e-10 | 1.1913e-09 | 5.3214e-10 | 3.1013e-11 | 154800.734
244824.375 | 7.6011e-09 | 9.099e-09 | 2.4456e-10 | 1.1468e-08 | 9.3419e-09 | 4.7091e-10 | 1.1839e-09 | 5.3229e-10 | 3.1328e-11 | 154812.906
244836.547 | 7.7275e-09 | 9.0646e-09 | 2.4319e-10 | 1.1268e-08 | 9.327e-09 | 4.7407e-10 | 1.1843e-09 | 5.2796e-10 | 3.0991e-11 | 154825.078
244848.703 | 7.7515e-09 | 9.0849e-09 | 2.4327e-10 | 1.1366e-08 | 9.3481e-09 | 4.7145e-10 | 1.187e-09 | 5.3028e-10 | 3.0991e-11 | 154837.234
244860.875 | 7.5883e-09 | 9.124e-09 | 2.4502e-10 | 1.1324e-08 | 9.402e-09 | 4.755e-10 | 1.1849e-09 | 5.2945e-10 | 3.0846e-11 | 154849.406
244873.047 | 7.6214e-09 | 9.1826e-09 | 2.4256e-10 | 1.1266e-08 | 9.3886e-09 | 4.7108e-10 | 1.1767e-09 | 5.2517e-10 | 3.0883e-11 | 154861.578
244885.203 | 7.618e-09 | 8.9945e-09 | 2.4313e-10 | 1.1365e-08 | 9.2717e-09 | 4.7228e-10 | 1.17e-09 | 5.2286e-10 | 3.1151e-11 | 154873.734
244897.375 | 7.582e-09 | 9.068e-09 | 2.4164e-10 | 1.1339e-08 | 9.2136e-09 | 4.6699e-10 | 1.1915e-09 | 5.2461e-10 | 3.0907e-11 | 154885.906
244909.547 | 7.7286e-09 | 9.0688e-09 | 2.4215e-10 | 1.1221e-08 | 9.3224e-09 | 4.7461e-10 | 1.1855e-09 | 5.2632e-10 | 3.0919e-11 | 154898.078
244921.703 | 7.6859e-09 | 9.142e-09 | 2.4637e-10 | 1.1348e-08 | 9.2908e-09 | 4.7223e-10 | 1.1791e-09 | 5.3187e-10 | 3.1098e-11 | 154910.234
244933.875 | 7.5865e-09 | 9.1121e-09 | 2.4316e-10 | 1.1401e-08 | 9.4365e-09 | 4.7067e-10 | 1.1782e-09 | 5.3132e-10 | 3.0779e-11 | 154922.406
244946.047 | 7.528e-09 | 9.0494e-09 | 2.4274e-10 | 1.1378e-08 | 9.2339e-09 | 4.7258e-10 | 1.1821e-09 | 5.2469e-10 | 3.0719e-11 | 154934.578
244958.219 | 7.5569e-09 | 9.1555e-09 | 2.4312e-10 | 1.1303e-08 | 9.2834e-09 | 4.6804e-10 | 1.1688e-09 | 5.2801e-10 | 3.1347e-11 | 154946.75
244970.375 | 7.6379e-09 | 9.0426e-09 | 2.4173e-10 | 1.1427e-08 | 9.4966e-09 | 4.7265e-10 | 1.1775e-09 | 5.2329e-10 | 3.0689e-11 | 154958.906
244982.547 | 7.6771e-09 | 8.9897e-09 | 2.4141e-10 | 1.1252e-08 | 9.3178e-09 | 4.7014e-10 | 1.1769e-09 | 5.2515e-10 | 3.0828e-11 | 154971.078
244994.719 | 7.6313e-09 | 9.1405e-09 | 2.4191e-10 | 1.138e-08 | 9.3589e-09 | 4.7232e-10 | 1.1681e-09 | 5.225e-10 | 3.0928e-11 | 154983.25
245006.875 | 7.6539e-09 | 9.002e-09 | 2.4132e-10 | 1.1399e-08 | 9.2301e-09 | 4.7104e-10 | 1.1814e-09 | 5.249e-10 | 3.0448e-11 | 154995.406
245019.047 | 7.4968e-09 | 9.2236e-09 | 2.42e-10 | 1.1346e-08 | 9.2792e-09 | 4.7057e-10 | 1.1758e-09 | 5.2059e-10 | 3.0626e-11 | 155007.578
245031.219 | 7.5795e-09 | 9.0504e-09 | 2.4295e-10 | 1.1264e-08 | 9.3111e-09 | 4.7455e-10 | 1.1725e-09 | 5.2342e-10 | 3.0607e-11 | 155019.75
245043.375 | 7.6158e-09 | 9.0538e-09 | 2.419e-10 | 1.1275e-08 | 9.3787e-09 | 4.7247e-10 | 1.1616e-09 | 5.2752e-10 | 3.0617e-11 | 155031.906
245055.547 | 7.5659e-09 | 9.0311e-09 | 2.4341e-10 | 1.1237e-08 | 9.3747e-09 | 4.7461e-10 | 1.1752e-09 | 5.2144e-10 | 3.04e-11 | 155044.078
245067.719 | 7.5948e-09 | 9.1351e-09 | 2.4263e-10 | 1.122e-08 | 9.2031e-09 | 4.6964e-10 | 1.1735e-09 | 5.1893e-10 | 3.0441e-11 | 155056.25
245079.875 | 7.5873e-09 | 9.1366e-09 | 2.4038e-10 | 1.129e-08 | 9.2285e-09 | 4.7002e-10 | 1.1672e-09 | 5.2228e-10 | 3.0628e-11 | 155068.406
245092.047 | 7.4994e-09 | 9.0519e-09 | 2.4044e-10 | 1.1257e-08 | 9.2325e-09 | 4.7433e-10 | 1.1753e-09 | 5.1843e-10 | 3.0669e-11 | 155080.578
245104.219 | 7.5498e-09 | 9.1017e-09 | 2.4139e-10 | 1.1294e-08 | 9.309e-09 | 4.6888e-10 | 1.1731e-09 | 5.229e-10 | 3.0602e-11 | 155092.75
245116.375 | 7.5073e-09 | 9.0772e-09 | 2.4323e-10 | 1.1377e-08 | 9.2248e-09 | 4.6686e-10 | 1.1768e-09 | 5.2519e-10 | 3.0583e-11 | 155104.906
245128.547 | 7.5337e-09 | 9.1018e-09 | 2.4068e-10 | 1.1354e-08 | 9.4006e-09 | 4.698e-10 | 1.1681e-09 | 5.2145e-10 | 3.0405e-11 | 155117.078
245140.719 | 7.5903e-09 | 9.0673e-09 | 2.4127e-10 | 1.1366e-08 | 9.2878e-09 | 4.6868e-10 | 1.1741e-09 | 5.2226e-10 | 3.0716e-11 | 155129.25
245152.891 | 7.6189e-09 | 9.006e-09 | 2.4131e-10 | 1.1218e-08 | 9.3141e-09 | 4.7143e-10 | 1.1715e-09 | 5.2399e-10 | 3.1026e-11 | 155141.422
245165.047 | 7.5345e-09 | 9.077e-09 | 2.4374e-10 | 1.1291e-08 | 9.2985e-09 | 4.7121e-10 | 1.171e-09 | 5.2543e-10 | 3.0852e-11 | 155153.578
245177.219 | 7.6126e-09 | 8.9988e-09 | 2.4234e-10 | 1.1198e-08 | 9.2472e-09 | 4.7232e-10 | 1.1761e-09 | 5.2395e-10 | 3.0535e-11 | 155165.75
245189.391 | 7.4977e-09 | 9.0352e-09 | 2.4275e-10 | 1.1338e-08 | 9.3358e-09 | 4.758e-10 | 1.1761e-09 | 5.1663e-10 | 3.0769e-11 | 155177.922
245201.547 | 7.5489e-09 | 9.1025e-09 | 2.4189e-10 | 1.1266e-08 | 9.2834e-09 | 4.6612e-10 | 1.174e-09 | 5.2034e-10 | 3.0795e-11 | 155190.078
245213.719 | 7.6197e-09 | 8.9413e-09 | 2.4124e-10 | 1.1287e-08 | 9.2636e-09 | 4.6326e-10 | 1.1556e-09 | 5.203e-10 | 3.0614e-11 | 155202.25
245225.891 | 7.5797e-09 | 9.0655e-09 | 2.4273e-10 | 1.127e-08 | 9.3422e-09 | 4.6798e-10 | 1.1675e-09 | 5.2064e-10 | 3.079e-11 | 155214.422
245238.047 | 7.476e-09 | 9.0927e-09 | 2.4169e-10 | 1.1318e-08 | 9.2049e-09 | 4.6668e-10 | 1.1703e-09 | 5.2222e-10 | 3.0286e-11 | 155226.578
245250.219 | 7.6062e-09 | 9.0213e-09 | 2.4081e-10 | 1.1319e-08 | 9.3516e-09 | 4.6788e-10 | 1.1713e-09 | 5.2564e-10 | 3.0466e-11 | 155238.75
245262.391 | 7.6321e-09 | 9.1155e-09 | 2.4432e-10 | 1.1248e-08 | 9.3825e-09 | 4.6908e-10 | 1.1672e-09 | 5.2914e-10 | 3.0874e-11 | 155250.922
245274.547 | 7.6283e-09 | 9.1008e-09 | 2.4162e-10 | 1.1533e-08 | 9.3654e-09 | 4.7042e-10 | 1.1723e-09 | 5.2616e-10 | 3.0667e-11 | 155263.078
245286.719 | 7.565e-09 | 9.0964e-09 | 2.433e-10 | 1.1303e-08 | 9.2936e-09 | 4.7032e-10 | 1.173e-09 | 5.1854e-10 | 3.0572e-11 | 155275.25
245298.891 | 7.6462e-09 | 9.1234e-09 | 2.4285e-10 | 1.1155e-08 | 9.2994e-09 | 4.7438e-10 | 1.1795e-09 | 5.2364e-10 | 3.0776e-11 | 155287.422
245311.047 | 7.6017e-09 | 9.0831e-09 | 2.4219e-10 | 1.1221e-08 | 9.297e-09 | 4.6846e-10 | 1.163e-09 | 5.1947e-10 | 3.0454e-11 | 155299.578
245323.219 | 7.6208e-09 | 8.9833e-09 | 2.4304e-10 | 1.1237e-08 | 9.2209e-09 | 4.7084e-10 | 1.1765e-09 | 5.2163e-10 | 3.08e-11 | 155311.75
245335.391 | 7.5156e-09 | 8.963e-09 | 2.4246e-10 | 1.1225e-08 | 9.3064e-09 | 4.6944e-10 | 1.1787e-09 | 5.2083e-10 | 3.0605e-11 | 155323.922
245347.563 | 7.592e-09 | 9.0646e-09 | 2.4558e-10 | 1.1167e-08 | 9.2851e-09 | 4.7848e-10 | 1.1516e-09 | 5.2539e-10 | 3.0254e-11 | 155336.094
245359.719 | 7.5692e-09 | 9.0545e-09 | 2.4117e-10 | 1.1178e-08 | 9.3462e-09 | 4.7609e-10 | 1.1632e-09 | 5.2132e-10 | 3.059e-11 | 155348.25
245371.891 | 7.5791e-09 | 9.0247e-09 | 2.4208e-10 | 1.1147e-08 | 9.4352e-09 | 4.6934e-10 | 1.1739e-09 | 5.2331e-10 | 3.0408e-11 | 155360.422
245384.063 | 7.59e-09 | 9.1492e-09 | 2.4554e-10 | 1.1328e-08 | 9.3452e-09 | 4.7528e-10 | 1.1638e-09 | 5.2138e-10 | 3.0909e-11 | 155372.594
245396.219 | 7.6126e-09 | 9.1225e-09 | 2.4616e-10 | 1.1282e-08 | 9.3462e-09 | 4.7224e-10 | 1.1754e-09 | 5.2957e-10 | 3.0696e-11 | 155384.75
245408.391 | 7.4665e-09 | 9.1756e-09 | 2.4512e-10 | 1.133e-08 | 9.327e-09 | 4.762e-10 | 1.1831e-09 | 5.2241e-10 | 3.0982e-11 | 155396.922
245420.563 | 7.5122e-09 | 9.0057e-09 | 2.4509e-10 | 1.1296e-08 | 9.4698e-09 | 4.7323e-10 | 1.1704e-09 | 5.2944e-10 | 3.0851e-11 | 155409.094
245432.719 | 7.6449e-09 | 9.1715e-09 | 2.4456e-10 | 1.129e-08 | 9.4391e-09 | 4.7484e-10 | 1.1959e-09 | 5.2635e-10 | 3.0804e-11 | 155421.25
245444.891 | 7.6463e-09 | 9.0533e-09 | 2.4793e-10 | 1.1324e-08 | 9.4342e-09 | 4.7198e-10 | 1.1867e-09 | 5.3007e-10 | 3.1259e-11 | 155433.422
245457.063 | 7.5874e-09 | 8.9937e-09 | 2.4374e-10 | 1.1244e-08 | 9.4235e-09 | 4.6975e-10 | 1.1812e-09 | 5.3166e-10 | 3.0781e-11 | 155445.594
245469.219 | 7.5943e-09 | 9.1016e-09 | 2.4551e-10 | 1.121e-08 | 9.4652e-09 | 4.7711e-10 | 1.18e-09 | 5.2605e-10 | 3.1221e-11 | 155457.75
245481.391 | 7.7082e-09 | 9.2121e-09 | 2.4832e-10 | 1.1205e-08 | 9.4402e-09 | 4.7854e-10 | 1.1793e-09 | 5.3042e-10 | 3.1034e-11 | 155469.922
245493.563 | 7.772e-09 | 9.0938e-09 | 2.4725e-10 | 1.1127e-08 | 9.3743e-09 | 4.7769e-10 | 1.1714e-09 | 5.3112e-10 | 3.1062e-11 | 155482.094
245505.719 | 7.6105e-09 | 9.1095e-09 | 2.4192e-10 | 1.1263e-08 | 9.3684e-09 | 4.7299e-10 | 1.1704e-09 | 5.2569e-10 | 3.1229e-11 | 155494.25
245517.891 | 7.6144e-09 | 9.1124e-09 | 2.4505e-10 | 1.1292e-08 | 9.3407e-09 | 4.7241e-10 | 1.1685e-09 | 5.2851e-10 | 3.0572e-11 | 155506.422
245530.063 | 7.6256e-09 | 9.037e-09 | 2.4199e-10 | 1.1145e-08 | 9.317e-09 | 4.7634e-10 | 1.1764e-09 | 5.1912e-10 | 3.0602e-11 | 155518.594
245542.234 | 7.6135e-09 | 9.1513e-09 | 2.46e-10 | 1.1262e-08 | 9.3744e-09 | 4.8224e-10 | 1.1724e-09 | 5.2665e-10 | 3.0899e-11 | 155530.765
245554.391 | 7.6023e-09 | 9.0451e-09 | 2.4436e-10 | 1.1243e-08 | 9.341e-09 | 4.7831e-10 | 1.1889e-09 | 5.2035e-10 | 3.0776e-11 | 155542.922
245566.563 | 7.6571e-09 | 9.0357e-09 | 2.4669e-10 | 1.1143e-08 | 9.3627e-09 | 4.7509e-10 | 1.1599e-09 | 5.2992e-10 | 3.0961e-11 | 155555.094
245578.734 | 7.6121e-09 | 9.0119e-09 | 2.4348e-10 | 1.1178e-08 | 9.4202e-09 | 4.7209e-10 | 1.1727e-09 | 5.2371e-10 | 3.0997e-11 | 155567.265
245590.891 | 7.6713e-09 | 9.2164e-09 | 2.4566e-10 | 1.1078e-08 | 9.3411e-09 | 4.7359e-10 | 1.1712e-09 | 5.2062e-10 | 3.0603e-11 | 155579.422
245603.063 | 7.726e-09 | 8.9988e-09 | 2.4614e-10 | 1.1165e-08 | 9.3621e-09 | 4.764e-10 | 1.1703e-09 | 5.2498e-10 | 3.1102e-11 | 155591.594
245615.234 | 7.6489e-09 | 9.1263e-09 | 2.4528e-10 | 1.1153e-08 | 9.3999e-09 | 4.7454e-10 | 1.1822e-09 | 5.3237e-10 | 3.0881e-11 | 155603.765
245627.391 | 7.6809e-09 | 9.0839e-09 | 2.4454e-10 | 1.1112e-08 | 9.393e-09 | 4.7272e-10 | 1.164e-09 | 5.3038e-10 | 3.0753e-11 | 155615.922
245639.563 | 7.6946e-09 | 9.0051e-09 | 2.4107e-10 | 1.1185e-08 | 9.4454e-09 | 4.7552e-10 | 1.1685e-09 | 5.2643e-10 | 3.0644e-11 | 155628.094
245651.734 | 7.627e-09 | 8.9815e-09 | 2.4391e-10 | 1.1038e-08 | 9.3479e-09 | 4.7081e-10 | 1.1695e-09 | 5.2363e-10 | 3.0599e-11 | 155640.265
245663.891 | 7.6267e-09 | 8.9932e-09 | 2.4426e-10 | 1.1057e-08 | 9.3436e-09 | 4.8139e-10 | 1.1864e-09 | 5.1967e-10 | 3.0942e-11 | 155652.422
245676.063 | 7.624e-09 | 9.0955e-09 | 2.4272e-10 | 1.1082e-08 | 9.2275e-09 | 4.7716e-10 | 1.1645e-09 | 5.2058e-10 | 3.0839e-11 | 155664.594
245688.234 | 7.5567e-09 | 9.0509e-09 | 2.4265e-10 | 1.1218e-08 | 9.4653e-09 | 4.7692e-10 | 1.1821e-09 | 5.1819e-10 | 3.0547e-11 | 155676.765
245700.391 | 7.5471e-09 | 9.0112e-09 | 2.411e-10 | 1.1291e-08 | 9.3091e-09 | 4.6713e-10 | 1.1804e-09 | 5.229e-10 | 3.054e-11 | 155688.922
245712.563 | 7.4813e-09 | 9.1256e-09 | 2.4588e-10 | 1.1158e-08 | 9.3719e-09 | 4.7321e-10 | 1.1789e-09 | 5.2465e-10 | 3.0757e-11 | 155701.094
245724.734 | 7.5543e-09 | 8.9839e-09 | 2.4616e-10 | 1.1211e-08 | 9.4221e-09 | 4.7475e-10 | 1.1646e-09 | 5.2216e-10 | 3.094e-11 | 155713.265
245736.906 | 7.6068e-09 | 9.0358e-09 | 2.4411e-10 | 1.1264e-08 | 9.4519e-09 | 4.7306e-10 | 1.1602e-09 | 5.2518e-10 | 3.0149e-11 | 155725.437
245749.063 | 7.65e-09 | 9.1088e-09 | 2.45e-10 | 1.1092e-08 | 9.3625e-09 | 4.7209e-10 | 1.1652e-09 | 5.2133e-10 | 3.0861e-11 | 155737.594
245761.234 | 7.5781e-09 | 9.0312e-09 | 2.4395e-10 | 1.1031e-08 | 9.3934e-09 | 4.7395e-10 | 1.1581e-09 | 5.289e-10 | 3.0786e-11 | 155749.765
245773.406 | 7.6429e-09 | 9.0033e-09 | 2.4477e-10 | 1.1063e-08 | 9.2409e-09 | 4.6516e-10 | 1.1785e-09 | 5.2243e-10 | 3.0587e-11 | 155761.937
245785.563 | 7.6337e-09 | 8.9875e-09 | 2.4334e-10 | 1.1083e-08 | 9.2963e-09 | 4.7277e-10 | 1.173e-09 | 5.2348e-10 | 3.0464e-11 | 155774.094
245797.734 | 7.661e-09 | 9.0662e-09 | 2.4435e-10 | 1.1175e-08 | 9.2356e-09 | 4.7688e-10 | 1.1659e-09 | 5.2099e-10 | 3.0451e-11 | 155786.265
245809.906 | 7.498e-09 | 9.1556e-09 | 2.4278e-10 | 1.1099e-08 | 9.3213e-09 | 4.6744e-10 | 1.1638e-09 | 5.2026e-10 | 3.0892e-11 | 155798.437
245822.063 | 7.5502e-09 | 9.0693e-09 | 2.4264e-10 | 1.0987e-08 | 9.4028e-09 | 4.7235e-10 | 1.1585e-09 | 5.2679e-10 | 3.073e-11 | 155810.594
245834.234 | 7.5603e-09 | 9.0471e-09 | 2.4292e-10 | 1.1211e-08 | 9.4352e-09 | 4.6884e-10 | 1.1612e-09 | 5.2196e-10 | 3.1148e-11 | 155822.765
245846.406 | 7.6836e-09 | 8.9817e-09 | 2.4315e-10 | 1.1179e-08 | 9.3419e-09 | 4.758e-10 | 1.1776e-09 | 5.2199e-10 | 3.0873e-11 | 155834.937
245858.563 | 7.5211e-09 | 9.1323e-09 | 2.4444e-10 | 1.1231e-08 | 9.3e-09 | 4.7591e-10 | 1.1687e-09 | 5.1693e-10 | 3.0372e-11 | 155847.094
245870.734 | 7.6503e-09 | 9.1232e-09 | 2.4412e-10 | 1.1058e-08 | 9.348e-09 | 4.6944e-10 | 1.164e-09 | 5.1916e-10 | 3.0848e-11 | 155859.265
245882.906 | 7.5126e-09 | 9.0302e-09 | 2.4348e-10 | 1.1132e-08 | 9.332e-09 | 4.6992e-10 | 1.169e-09 | 5.202e-10 | 3.0827e-11 | 155871.437
245895.063 | 7.6659e-09 | 9.0692e-09 | 2.4401e-10 | 1.1221e-08 | 9.4248e-09 | 4.7457e-10 | 1.1679e-09 | 5.2138e-10 | 3.0685e-11 | 155883.594
245907.234 | 7.7042e-09 | 9.1447e-09 | 2.4588e-10 | 1.1216e-08 | 9.5047e-09 | 4.7489e-10 | 1.1701e-09 | 5.2239e-10 | 3.0332e-11 | 155895.765
245919.406 | 7.6203e-09 | 9.0557e-09 | 2.4178e-10 | 1.1079e-08 | 9.4148e-09 | 4.7886e-10 | 1.1748e-09 | 5.2315e-10 | 3.0393e-11 | 155907.937
245931.578 | 7.6659e-09 | 8.9982e-09 | 2.4647e-10 | 1.1162e-08 | 9.3689e-09 | 4.7193e-10 | 1.1715e-09 | 5.2938e-10 | 3.1022e-11 | 155920.109
245943.734 | 7.6826e-09 | 9.0508e-09 | 2.4565e-10 | 1.1094e-08 | 9.4253e-09 | 4.7649e-10 | 1.1699e-09 | 5.2388e-10 | 3.0982e-11 | 155932.265
245955.906 | 7.5814e-09 | 9.1493e-09 | 2.4632e-10 | 1.1097e-08 | 9.4653e-09 | 4.7207e-10 | 1.1753e-09 | 5.2995e-10 | 3.0818e-11 | 155944.437
245968.078 | 7.6511e-09 | 9.0429e-09 | 2.4404e-10 | 1.1025e-08 | 9.3413e-09 | 4.7327e-10 | 1.1709e-09 | 5.2409e-10 | 3.0801e-11 | 155956.609
245980.234 | 7.6531e-09 | 9.1622e-09 | 2.4283e-10 | 1.1164e-08 | 9.4166e-09 | 4.782e-10 | 1.1743e-09 | 5.2286e-10 | 3.0603e-11 | 155968.765
245992.406 | 7.6661e-09 | 9.0596e-09 | 2.4494e-10 | 1.1187e-08 | 9.3816e-09 | 4.7068e-10 | 1.1858e-09 | 5.2718e-10 | 3.0736e-11 | 155980.937
246004.578 | 7.595e-09 | 9.1152e-09 | 2.4652e-10 | 1.1151e-08 | 9.2973e-09 | 4.7678e-10 | 1.16e-09 | 5.2687e-10 | 3.0474e-11 | 155993.109
246016.734 | 7.5121e-09 | 9.033e-09 | 2.4698e-10 | 1.1112e-08 | 9.3472e-09 | 4.7837e-10 | 1.1708e-09 | 5.2404e-10 | 3.0605e-11 | 156005.265
246028.906 | 7.7007e-09 | 9.1657e-09 | 2.4498e-10 | 1.1035e-08 | 9.3137e-09 | 4.7427e-10 | 1.168e-09 | 5.1917e-10 | 3.0379e-11 | 156017.437
246041.078 | 7.638e-09 | 9.1393e-09 | 2.4213e-10 | 1.1105e-08 | 9.3747e-09 | 4.7068e-10 | 1.1724e-09 | 5.2487e-10 | 3.0728e-11 | 156029.609
246053.234 | 7.6624e-09 | 9.1344e-09 | 2.4704e-10 | 1.1228e-08 | 9.4837e-09 | 4.7681e-10 | 1.1661e-09 | 5.2207e-10 | 3.1131e-11 | 156041.765
246065.406 | 7.5883e-09 | 9.0959e-09 | 2.4647e-10 | 1.1196e-08 | 9.3997e-09 | 4.7686e-10 | 1.1743e-09 | 5.1587e-10 | 3.1008e-11 | 156053.937
246077.578 | 7.7569e-09 | 8.9952e-09 | 2.4724e-10 | 1.1224e-08 | 9.4034e-09 | 4.7426e-10 | 1.192e-09 | 5.3131e-10 | 3.1032e-11 | 156066.109
246089.734 | 7.8459e-09 | 9.2308e-09 | 2.4582e-10 | 1.1033e-08 | 9.4523e-09 | 4.7676e-10 | 1.1715e-09 | 5.2838e-10 | 3.0822e-11 | 156078.265
246101.906 | 7.7303e-09 | 9.1295e-09 | 2.4451e-10 | 1.1105e-08 | 9.3309e-09 | 4.7677e-10 | 1.1871e-09 | 5.2277e-10 | 3.0703e-11 | 156090.437
246114.078 | 7.703e-09 | 9.0657e-09 | 2.434e-10 | 1.1092e-08 | 9.3323e-09 | 4.7024e-10 | 1.1694e-09 | 5.2147e-10 | 3.0635e-11 | 156102.609
246126.25 | 7.6925e-09 | 9.0386e-09 | 2.4258e-10 | 1.1037e-08 | 9.3636e-09 | 4.7679e-10 | 1.1567e-09 | 5.1879e-10 | 3.0568e-11 | 156114.781
246138.406 | 7.6638e-09 | 9.0812e-09 | 2.4349e-10 | 1.1015e-08 | 9.3604e-09 | 4.6768e-10 | 1.1626e-09 | 5.2455e-10 | 3.0513e-11 | 156126.937
246150.578 | 7.5396e-09 | 9.0865e-09 | 2.4554e-10 | 1.1121e-08 | 9.3004e-09 | 4.7157e-10 | 1.1532e-09 | 5.1385e-10 | 3.0589e-11 | 156139.109
246162.75 | 7.6481e-09 | 9.0139e-09 | 2.4398e-10 | 1.0907e-08 | 9.2824e-09 | 4.7148e-10 | 1.1657e-09 | 5.1712e-10 | 3.008e-11 | 156151.281
246174.906 | 7.6184e-09 | 9.1095e-09 | 2.4294e-10 | 1.1044e-08 | 9.3059e-09 | 4.6551e-10 | 1.1726e-09 | 5.1782e-10 | 3.0767e-11 | 156163.437
246187.078 | 7.6116e-09 | 9.1149e-09 | 2.4413e-10 | 1.0966e-08 | 9.3294e-09 | 4.7408e-10 | 1.1563e-09 | 5.2469e-10 | 3.0291e-11 | 156175.609
246199.25 | 7.5167e-09 | 9.0693e-09 | 2.4268e-10 | 1.106e-08 | 9.2776e-09 | 4.6785e-10 | 1.1593e-09 | 5.1511e-10 | 3.057e-11 | 156187.781
246211.406 | 7.6226e-09 | 9.0944e-09 | 2.4065e-10 | 1.115e-08 | 9.313e-09 | 4.725e-10 | 1.1759e-09 | 5.2088e-10 | 3.0364e-11 | 156199.937
246223.578 | 7.6764e-09 | 9.1199e-09 | 2.4216e-10 | 1.0932e-08 | 9.3803e-09 | 4.6964e-10 | 1.1598e-09 | 5.196e-10 | 3.0162e-11 | 156212.109
246235.75 | 7.6094e-09 | 9.0671e-09 | 2.4441e-10 | 1.1034e-08 | 9.3616e-09 | 4.7135e-10 | 1.1607e-09 | 5.2298e-10 | 3.0313e-11 | 156224.281
246247.906 | 7.6081e-09 | 9.1009e-09 | 2.4297e-10 | 1.1083e-08 | 9.2701e-09 | 4.7149e-10 | 1.1667e-09 | 5.2073e-10 | 3.1019e-11 | 156236.437
246260.078 | 7.7272e-09 | 9.1004e-09 | 2.4372e-10 | 1.1048e-08 | 9.3773e-09 | 4.6843e-10 | 1.174e-09 | 5.188e-10 | 3.0629e-11 | 156248.609
246272.25 | 7.6378e-09 | 9.0742e-09 | 2.4449e-10 | 1.1066e-08 | 9.3918e-09 | 4.7462e-10 | 1.1626e-09 | 5.2275e-10 | 3.0404e-11 | 156260.781
246284.406 | 7.6706e-09 | 9.0623e-09 | 2.4463e-10 | 1.1264e-08 | 9.3876e-09 | 4.7054e-10 | 1.1585e-09 | 5.2021e-10 | 3.0488e-11 | 156272.937
246296.578 | 7.5892e-09 | 9.0328e-09 | 2.4586e-10 | 1.1064e-08 | 9.3221e-09 | 4.7292e-10 | 1.1651e-09 | 5.2352e-10 | 3.0688e-11 | 156285.109
246308.75 | 7.56e-09 | 9.0011e-09 | 2.432e-10 | 1.109e-08 | 9.4284e-09 | 4.7185e-10 | 1.1472e-09 | 5.2208e-10 | 3.0564e-11 | 156297.281
246320.922 | 7.7568e-09 | 9.1261e-09 | 2.4222e-10 | 1.1142e-08 | 9.4129e-09 | 4.7556e-10 | 1.1567e-09 | 5.25e-10 | 3.089e-11 | 156309.453
246333.078 | 7.5854e-09 | 9.2473e-09 | 2.4375e-10 | 1.1086e-08 | 9.351e-09 | 4.7316e-10 | 1.1574e-09 | 5.2383e-10 | 3.0305e-11 | 156321.609
246345.25 | 7.651e-09 | 9.0152e-09 | 2.4443e-10 | 1.1097e-08 | 9.4487e-09 | 4.7012e-10 | 1.1545e-09 | 5.2353e-10 | 3.0701e-11 | 156333.781
246357.422 | 7.6597e-09 | 9.0657e-09 | 2.4213e-10 | 1.0954e-08 | 9.4618e-09 | 4.7384e-10 | 1.1582e-09 | 5.1991e-10 | 3.1021e-11 | 156345.953
246369.578 | 7.6985e-09 | 9.1322e-09 | 2.4392e-10 | 1.1099e-08 | 9.372e-09 | 4.755e-10 | 1.1789e-09 | 5.2353e-10 | 3.0575e-11 | 156358.109
246381.75 | 7.5987e-09 | 9.1834e-09 | 2.459e-10 | 1.0928e-08 | 9.4627e-09 | 4.6564e-10 | 1.1536e-09 | 5.2325e-10 | 3.1076e-11 | 156370.281
246393.922 | 7.667e-09 | 9.113e-09 | 2.4563e-10 | 1.0971e-08 | 9.3055e-09 | 4.7794e-10 | 1.1564e-09 | 5.2372e-10 | 3.0883e-11 | 156382.453
246406.078 | 7.7309e-09 | 9.1831e-09 | 2.4267e-10 | 1.0913e-08 | 9.402e-09 | 4.8174e-10 | 1.1721e-09 | 5.1607e-10 | 3.0571e-11 | 156394.609
246418.25 | 7.6638e-09 | 9.1682e-09 | 2.4364e-10 | 1.1109e-08 | 9.4019e-09 | 4.6964e-10 | 1.1595e-09 | 5.1898e-10 | 3.0695e-11 | 156406.781
246430.422 | 7.6288e-09 | 9.1356e-09 | 2.4421e-10 | 1.105e-08 | 9.2854e-09 | 4.7197e-10 | 1.1601e-09 | 5.1494e-10 | 3.0769e-11 | 156418.953
246442.578 | 7.6211e-09 | 9.0259e-09 | 2.4135e-10 | 1.1031e-08 | 9.3738e-09 | 4.7273e-10 | 1.1539e-09 | 5.1875e-10 | 3.0668e-11 | 156431.109
246454.75 | 7.5926e-09 | 9.1108e-09 | 2.4447e-10 | 1.0994e-08 | 9.327e-09 | 4.7158e-10 | 1.1496e-09 | 5.1596e-10 | 3.0662e-11 | 156443.281
246466.922 | 7.6069e-09 | 9.11e-09 | 2.4548e-10 | 1.0996e-08 | 9.4345e-09 | 4.671e-10 | 1.1691e-09 | 5.1966e-10 | 3.1008e-11 | 156455.453
246479.094 | 7.5658e-09 | 9.0741e-09 | 2.4546e-10 | 1.1015e-08 | 9.4876e-09 | 4.705e-10 | 1.1589e-09 | 5.2083e-10 | 3.0648e-11 | 156467.625
246491.25 | 7.7131e-09 | 9.113e-09 | 2.445e-10 | 1.1026e-08 | 9.4417e-09 | 4.7367e-10 | 1.1674e-09 | 5.1731e-10 | 3.0531e-11 | 156479.781
246503.422 | 7.7134e-09 | 9.0082e-09 | 2.4095e-10 | 1.1038e-08 | 9.3485e-09 | 4.6435e-10 | 1.1429e-09 | 5.1622e-10 | 3.0766e-11 | 156491.953
246515.594 | 7.5862e-09 | 9.0463e-09 | 2.4289e-10 | 1.1014e-08 | 9.3268e-09 | 4.6861e-10 | 1.1609e-09 | 5.1582e-10 | 3.0337e-11 | 156504.125
246527.75 | 7.6791e-09 | 9.0235e-09 | 2.4165e-10 | 1.1083e-08 | 9.3961e-09 | 4.7249e-10 | 1.1559e-09 | 5.2167e-10 | 3.0698e-11 | 156516.281
246539.922 | 7.6631e-09 | 8.9833e-09 | 2.4195e-10 | 1.0946e-08 | 9.2612e-09 | 4.6746e-10 | 1.1428e-09 | 5.1369e-10 | 3.0279e-11 | 156528.453
246552.094 | 7.6407e-09 | 9.0626e-09 | 2.4293e-10 | 1.1069e-08 | 9.2786e-09 | 4.7069e-10 | 1.1504e-09 | 5.1494e-10 | 3.0612e-11 | 156540.625
246564.25 | 7.5279e-09 | 9.0074e-09 | 2.4157e-10 | 1.1047e-08 | 9.3079e-09 | 4.6635e-10 | 1.1476e-09 | 5.1948e-10 | 2.9889e-11 | 156552.781
246576.422 | 7.5765e-09 | 8.9433e-09 | 2.4236e-10 | 1.1094e-08 | 9.2591e-09 | 4.6962e-10 | 1.1537e-09 | 5.1916e-10 | 3.072e-11 | 156564.953
246588.594 | 7.5519e-09 | 9.0215e-09 | 2.412e-10 | 1.1003e-08 | 9.2959e-09 | 4.7142e-10 | 1.1456e-09 | 5.1481e-10 | 3.0339e-11 | 156577.125
246600.75 | 7.5618e-09 | 9.1253e-09 | 2.4002e-10 | 1.0992e-08 | 9.272e-09 | 4.7177e-10 | 1.1553e-09 | 5.105e-10 | 3.0786e-11 | 156589.281
246612.922 | 7.6112e-09 | 9.137e-09 | 2.4163e-10 | 1.1109e-08 | 9.3205e-09 | 4.7043e-10 | 1.1634e-09 | 5.1633e-10 | 3.0572e-11 | 156601.453
246625.094 | 7.6087e-09 | 9.1856e-09 | 2.4309e-10 | 1.1008e-08 | 9.2742e-09 | 4.7352e-10 | 1.1499e-09 | 5.225e-10 | 3.0228e-11 | 156613.625
246637.25 | 7.5516e-09 | 9.1226e-09 | 2.4378e-10 | 1.0986e-08 | 9.4645e-09 | 4.6916e-10 | 1.1689e-09 | 5.1946e-10 | 3.0474e-11 | 156625.781
246649.422 | 7.5895e-09 | 9.1122e-09 | 2.4164e-10 | 1.1057e-08 | 9.4833e-09 | 4.7135e-10 | 1.1518e-09 | 5.2149e-10 | 3.0442e-11 | 156637.953
246661.594 | 7.5994e-09 | 9.2359e-09 | 2.4169e-10 | 1.1021e-08 | 9.3074e-09 | 4.7591e-10 | 1.1616e-09 | 5.1597e-10 | 3.0486e-11 | 156650.125
246673.766 | 7.5778e-09 | 9.0745e-09 | 2.403e-10 | 1.1126e-08 | 9.392e-09 | 4.7296e-10 | 1.1702e-09 | 5.21e-10 | 3.0353e-11 | 156662.297
246685.922 | 7.7754e-09 | 8.9906e-09 | 2.4609e-10 | 1.1202e-08 | 9.366e-09 | 4.7133e-10 | 1.1742e-09 | 5.141e-10 | 3.0932e-11 | 156674.453
246698.094 | 7.7039e-09 | 9.0349e-09 | 2.4452e-10 | 1.0996e-08 | 9.317e-09 | 4.7364e-10 | 1.1515e-09 | 5.2e-10 | 3.0896e-11 | 156686.625
246710.266 | 7.7169e-09 | 9.1855e-09 | 2.4568e-10 | 1.1133e-08 | 9.3801e-09 | 4.7371e-10 | 1.1733e-09 | 5.1967e-10 | 3.0571e-11 | 156698.797
246722.422 | 7.7723e-09 | 9.1098e-09 | 2.4439e-10 | 1.1152e-08 | 9.5357e-09 | 4.7643e-10 | 1.1584e-09 | 5.2142e-10 | 3.0502e-11 | 156710.953
246734.594 | 7.6657e-09 | 9.1316e-09 | 2.4399e-10 | 1.1027e-08 | 9.4584e-09 | 4.6933e-10 | 1.168e-09 | 5.1858e-10 | 3.1242e-11 | 156723.125
246746.766 | 7.637e-09 | 9.1869e-09 | 2.4413e-10 | 1.1007e-08 | 9.3579e-09 | 4.7503e-10 | 1.1639e-09 | 5.2396e-10 | 3.058e-11 | 156735.297
246758.922 | 7.7021e-09 | 9.0355e-09 | 2.4253e-10 | 1.103e-08 | 9.3571e-09 | 4.7191e-10 | 1.1682e-09 | 5.2375e-10 | 3.0437e-11 | 156747.453
246771.094 | 7.6611e-09 | 9.1107e-09 | 2.4364e-10 | 1.1006e-08 | 9.3621e-09 | 4.7016e-10 | 1.1505e-09 | 5.1981e-10 | 3.027e-11 | 156759.625
246783.266 | 7.6245e-09 | 9.119e-09 | 2.4367e-10 | 1.1003e-08 | 9.342e-09 | 4.7326e-10 | 1.1674e-09 | 5.151e-10 | 3.0942e-11 | 156771.797
246795.422 | 7.6951e-09 | 8.9825e-09 | 2.421e-10 | 1.093e-08 | 9.3194e-09 | 4.6757e-10 | 1.1579e-09 | 5.2159e-10 | 3.0671e-11 | 156783.953
246807.594 | 7.696e-09 | 9.093e-09 | 2.4306e-10 | 1.0965e-08 | 9.4053e-09 | 4.7288e-10 | 1.1636e-09 | 5.1288e-10 | 3.0098e-11 | 156796.125
246819.766 | 7.6591e-09 | 9.0122e-09 | 2.4154e-10 | 1.1134e-08 | 9.4234e-09 | 4.7103e-10 | 1.1626e-09 | 5.1418e-10 | 3.0803e-11 | 156808.297
246831.922 | 7.6625e-09 | 9.1386e-09 | 2.4451e-10 | 1.1092e-08 | 9.3165e-09 | 4.726e-10 | 1.1614e-09 | 5.2431e-10 | 3.071e-11 | 156820.453
246844.094 | 7.719e-09 | 9.2012e-09 | 2.4356e-10 | 1.1027e-08 | 9.3875e-09 | 4.7055e-10 | 1.1638e-09 | 5.2362e-10 | 3.0492e-11 | 156832.625
246856.266 | 7.6633e-09 | 9.1288e-09 | 2.4221e-10 | 1.0944e-08 | 9.3351e-09 | 4.6742e-10 | 1.1616e-09 | 5.2452e-10 | 3.0844e-11 | 156844.797
246868.438 | 7.6141e-09 | 9.0394e-09 | 2.4787e-10 | 1.1072e-08 | 9.3452e-09 | 4.7227e-10 | 1.1527e-09 | 5.2067e-10 | 3.0953e-11 | 156856.969
246880.594 | 7.728e-09 | 9.1442e-09 | 2.446e-10 | 1.1054e-08 | 9.3376e-09 | 4.7845e-10 | 1.1595e-09 | 5.1401e-10 | 3.0763e-11 | 156869.125
246892.766 | 7.7301e-09 | 9.0346e-09 | 2.419e-10 | 1.0971e-08 | 9.3214e-09 | 4.6966e-10 | 1.1587e-09 | 5.1922e-10 | 3.0463e-11 | 156881.297
246904.938 | 7.5989e-09 | 9.0201e-09 | 2.4046e-10 | 1.1014e-08 | 9.4404e-09 | 4.7378e-10 | 1.1531e-09 | 5.2172e-10 | 3.0313e-11 | 156893.469
246917.094 | 7.6478e-09 | 9.2066e-09 | 2.4257e-10 | 1.0937e-08 | 9.3527e-09 | 4.6775e-10 | 1.1512e-09 | 5.1942e-10 | 3.0328e-11 | 156905.625
246929.266 | 7.6475e-09 | 9.0468e-09 | 2.4264e-10 | 1.0919e-08 | 9.2991e-09 | 4.7015e-10 | 1.1528e-09 | 5.1299e-10 | 3.0698e-11 | 156917.797
246941.438 | 7.7051e-09 | 9.1106e-09 | 2.3993e-10 | 1.0887e-08 | 9.2471e-09 | 4.6861e-10 | 1.1552e-09 | 5.1145e-10 | 3.0137e-11 | 156929.969
246953.594 | 7.663e-09 | 9.0609e-09 | 2.3719e-10 | 1.0904e-08 | 9.3182e-09 | 4.6627e-10 | 1.1533e-09 | 5.1003e-10 | 3.0084e-11 | 156942.125
246965.766 | 7.6831e-09 | 9.1597e-09 | 2.3866e-10 | 1.0948e-08 | 9.2074e-09 | 4.6907e-10 | 1.1472e-09 | 5.1686e-10 | 3.032e-11 | 156954.297
246977.938 | 7.5593e-09 | 9.1237e-09 | 2.3972e-10 | 1.1e-08 | 9.3724e-09 | 4.6312e-10 | 1.1647e-09 | 5.2446e-10 | 3.0682e-11 | 156966.469
246990.094 | 7.5909e-09 | 9.1147e-09 | 2.4262e-10 | 1.1082e-08 | 9.3461e-09 | 4.6621e-10 | 1.1587e-09 | 5.1881e-10 | 3.0221e-11 | 156978.625
247002.266 | 7.616e-09 | 9.0753e-09 | 2.3866e-10 | 1.105e-08 | 9.3349e-09 | 4.6943e-10 | 1.1561e-09 | 5.1934e-10 | 3.0537e-11 | 156990.797
247014.438 | 7.6363e-09 | 9.042e-09 | 2.4423e-10 | 1.1063e-08 | 9.3563e-09 | 4.695e-10 | 1.1667e-09 | 5.1797e-10 | 3.049e-11 | 157002.969
247026.594 | 7.7873e-09 | 9.1314e-09 | 2.4009e-10 | 1.1084e-08 | 9.3409e-09 | 4.706e-10 | 1.1556e-09 | 5.1993e-10 | 3.0415e-11 | 157015.125
247038.766 | 7.7042e-09 | 9.0847e-09 | 2.447e-10 | 1.11e-08 | 9.4001e-09 | 4.7165e-10 | 1.1592e-09 | 5.2504e-10 | 3.0976e-11 | 157027.297
247050.938 | 7.5971e-09 | 9.1091e-09 | 2.4145e-10 | 1.1102e-08 | 9.3849e-09 | 4.7196e-10 | 1.1624e-09 | 5.1836e-10 | 3.0411e-11 | 157039.469
247063.109 | 7.6332e-09 | 9.121e-09 | 2.4263e-10 | 1.1015e-08 | 9.3497e-09 | 4.7165e-10 | 1.1585e-09 | 5.1961e-10 | 3.0806e-11 | 157051.64
247075.266 | 7.6362e-09 | 9.1839e-09 | 2.4004e-10 | 1.1115e-08 | 9.3156e-09 | 4.7447e-10 | 1.1565e-09 | 5.1745e-10 | 3.0428e-11 | 157063.797
247087.438 | 7.5792e-09 | 9.0435e-09 | 2.4029e-10 | 1.1128e-08 | 9.4362e-09 | 4.6449e-10 | 1.148e-09 | 5.1933e-10 | 3.0303e-11 | 157075.969
247099.609 | 7.617e-09 | 9.1087e-09 | 2.4279e-10 | 1.1188e-08 | 9.4e-09 | 4.6808e-10 | 1.1541e-09 | 5.1503e-10 | 3.0669e-11 | 157088.14
247111.766 | 7.8203e-09 | 9.0679e-09 | 2.3899e-10 | 1.1143e-08 | 9.4074e-09 | 4.6833e-10 | 1.1482e-09 | 5.2152e-10 | 3.0967e-11 | 157100.297
247123.938 | 7.7058e-09 | 9.1271e-09 | 2.4544e-10 | 1.1084e-08 | 9.3287e-09 | 4.6868e-10 | 1.1631e-09 | 5.138e-10 | 3.0398e-11 | 157112.469
247136.109 | 7.6836e-09 | 9.172e-09 | 2.4403e-10 | 1.1123e-08 | 9.4704e-09 | 4.708e-10 | 1.1646e-09 | 5.2017e-10 | 3.0649e-11 | 157124.64
247148.266 | 7.6303e-09 | 9.0676e-09 | 2.4269e-10 | 1.0972e-08 | 9.3342e-09 | 4.7088e-10 | 1.1385e-09 | 5.1401e-10 | 3.0618e-11 | 157136.797
247160.438 | 7.589e-09 | 9.1803e-09 | 2.3828e-10 | 1.1012e-08 | 9.2879e-09 | 4.7062e-10 | 1.1614e-09 | 5.2085e-10 | 3.0832e-11 | 157148.969
247172.609 | 7.5817e-09 | 9.0014e-09 | 2.4477e-10 | 1.1144e-08 | 9.3499e-09 | 4.6702e-10 | 1.158e-09 | 5.1827e-10 | 3.0617e-11 | 157161.14
247184.766 | 7.6359e-09 | 9.1204e-09 | 2.4129e-10 | 1.1066e-08 | 9.3963e-09 | 4.7387e-10 | 1.1626e-09 | 5.2447e-10 | 3.0099e-11 | 157173.297
247196.938 | 7.5953e-09 | 9.0418e-09 | 2.4216e-10 | 1.1163e-08 | 9.304e-09 | 4.7177e-10 | 1.1677e-09 | 5.2168e-10 | 3.0639e-11 | 157185.469
247209.109 | 7.9211e-09 | 9.2426e-09 | 2.4514e-10 | 1.1158e-08 | 9.366e-09 | 4.7303e-10 | 1.1751e-09 | 5.2273e-10 | 3.0316e-11 | 157197.64
247221.266 | 7.6944e-09 | 9.0923e-09 | 2.4485e-10 | 1.1216e-08 | 9.4673e-09 | 4.7247e-10 | 1.1698e-09 | 5.2147e-10 | 3.0793e-11 | 157209.797
247233.438 | 7.6548e-09 | 9.1654e-09 | 2.4409e-10 | 1.1236e-08 | 9.4737e-09 | 4.7363e-10 | 1.1681e-09 | 5.1662e-10 | 3.0544e-11 | 157221.969
247245.609 | 7.7043e-09 | 8.9601e-09 | 2.4379e-10 | 1.1115e-08 | 9.3158e-09 | 4.7553e-10 | 1.1693e-09 | 5.1719e-10 | 3.049e-11 | 157234.14
247257.781 | 7.5834e-09 | 9.0165e-09 | 2.3923e-10 | 1.1089e-08 | 9.3455e-09 | 4.6845e-10 | 1.158e-09 | 5.1646e-10 | 3.0337e-11 | 157246.312
247269.938 | 7.7272e-09 | 9.1051e-09 | 2.4319e-10 | 1.0939e-08 | 9.1678e-09 | 4.6905e-10 | 1.1473e-09 | 5.1783e-10 | 3.0231e-11 | 157258.469
247282.109 | 7.5727e-09 | 9.0827e-09 | 2.4168e-10 | 1.0996e-08 | 9.2895e-09 | 4.6696e-10 | 1.1604e-09 | 5.1566e-10 | 3.0328e-11 | 157270.64
247294.281 | 7.6245e-09 | 9.1056e-09 | 2.4173e-10 | 1.1066e-08 | 9.4025e-09 | 4.6746e-10 | 1.1581e-09 | 5.208e-10 | 3.0476e-11 | 157282.812
247306.438 | 7.6079e-09 | 9.0502e-09 | 2.4231e-10 | 1.0945e-08 | 9.2125e-09 | 4.7162e-10 | 1.1354e-09 | 5.2013e-10 | 3.0177e-11 | 157294.969
247318.609 | 7.6254e-09 | 9.0253e-09 | 2.3937e-10 | 1.0998e-08 | 9.3296e-09 | 4.7706e-10 | 1.1539e-09 | 5.1394e-10 | 3.0292e-11 | 157307.14
247330.781 | 7.5042e-09 | 8.9809e-09 | 2.3933e-10 | 1.1017e-08 | 9.253e-09 | 4.6996e-10 | 1.1559e-09 | 5.1336e-10 | 3.0877e-11 | 157319.312
247342.938 | 7.603e-09 | 8.9642e-09 | 2.3821e-10 | 1.0938e-08 | 9.2326e-09 | 4.7216e-10 | 1.1467e-09 | 5.1285e-10 | 3.0199e-11 | 157331.469
247355.109 | 7.6024e-09 | 9.0936e-09 | 2.3975e-10 | 1.1118e-08 | 9.3167e-09 | 4.7227e-10 | 1.1654e-09 | 5.2056e-10 | 3.1205e-11 | 157343.64
247367.281 | 7.5623e-09 | 9.0625e-09 | 2.4053e-10 | 1.1117e-08 | 9.3602e-09 | 4.6977e-10 | 1.1559e-09 | 5.2073e-10 | 3.0266e-11 | 157355.812
247379.438 | 7.5701e-09 | 8.9432e-09 | 2.4254e-10 | 1.1023e-08 | 9.3356e-09 | 4.7356e-10 | 1.173e-09 | 5.18e-10 | 3.0681e-11 | 157367.969
247391.609 | 7.7446e-09 | 9.0669e-09 | 2.3982e-10 | 1.097e-08 | 9.4974e-09 | 4.723e-10 | 1.1591e-09 | 5.1522e-10 | 3.0008e-11 | 157380.14
247403.781 | 7.5472e-09 | 9.0954e-09 | 2.4378e-10 | 1.105e-08 | 9.3194e-09 | 4.6823e-10 | 1.1511e-09 | 5.1826e-10 | 3.0188e-11 | 157392.312
247415.938 | 7.5953e-09 | 9.1101e-09 | 2.417e-10 | 1.1025e-08 | 9.2093e-09 | 4.6732e-10 | 1.1554e-09 | 5.1378e-10 | 3.0195e-11 | 157404.469
247428.109 | 7.5428e-09 | 9.0636e-09 | 2.4005e-10 | 1.1034e-08 | 9.4165e-09 | 4.6706e-10 | 1.1572e-09 | 5.1421e-10 | 3.0241e-11 | 157416.64
247440.281 | 7.5444e-09 | 9.1217e-09 | 2.4064e-10 | 1.1021e-08 | 9.3191e-09 | 4.6813e-10 | 1.1589e-09 | 5.2495e-10 | 3.0357e-11 | 157428.812
247452.453 | 7.5633e-09 | 9.0381e-09 | 2.3931e-10 | 1.0961e-08 | 9.2237e-09 | 4.6687e-10 | 1.1511e-09 | 5.1168e-10 | 3.0356e-11 | 157440.984
247464.609 | 7.6793e-09 | 9.0232e-09 | 2.3891e-10 | 1.0932e-08 | 9.2912e-09 | 4.6825e-10 | 1.1456e-09 | 5.1829e-10 | 3.0616e-11 | 157453.14
247476.781 | 7.6683e-09 | 9.0173e-09 | 2.4089e-10 | 1.0944e-08 | 9.3178e-09 | 4.6964e-10 | 1.154e-09 | 5.1502e-10 | 3.0086e-11 | 157465.312
247488.953 | 7.5382e-09 | 8.9493e-09 | 2.4005e-10 | 1.096e-08 | 9.3567e-09 | 4.6428e-10 | 1.1664e-09 | 5.1469e-10 | 3.0318e-11 | 157477.484
247501.109 | 7.588e-09 | 9.1463e-09 | 2.4247e-10 | 1.1182e-08 | 9.2426e-09 | 4.696e-10 | 1.1576e-09 | 5.1978e-10 | 3.0722e-11 | 157489.64
247513.281 | 7.5931e-09 | 8.9785e-09 | 2.397e-10 | 1.0981e-08 | 9.4498e-09 | 4.6921e-10 | 1.1644e-09 | 5.2196e-10 | 3.0437e-11 | 157501.812
247525.453 | 7.6682e-09 | 8.9656e-09 | 2.4061e-10 | 1.1007e-08 | 9.4251e-09 | 4.6955e-10 | 1.1612e-09 | 5.1495e-10 | 3.0738e-11 | 157513.984
247537.609 | 7.672e-09 | 9.0446e-09 | 2.3949e-10 | 1.0961e-08 | 9.3995e-09 | 4.7146e-10 | 1.1705e-09 | 5.1679e-10 | 3.0821e-11 | 157526.14
247549.781 | 7.5347e-09 | 8.9583e-09 | 2.4319e-10 | 1.1158e-08 | 9.3687e-09 | 4.7249e-10 | 1.16e-09 | 5.1597e-10 | 3.0552e-11 | 157538.312
247561.953 | 7.5938e-09 | 9.0052e-09 | 2.3969e-10 | 1.0988e-08 | 9.4493e-09 | 4.7021e-10 | 1.1646e-09 | 5.1511e-10 | 3.0647e-11 | 157550.484
247574.109 | 7.5363e-09 | 9.0084e-09 | 2.423e-10 | 1.1013e-08 | 9.3321e-09 | 4.7154e-10 | 1.1653e-09 | 5.1904e-10 | 2.9791e-11 | 157562.64
247586.281 | 7.6118e-09 | 9.1682e-09 | 2.4394e-10 | 1.1006e-08 | 9.3771e-09 | 4.7519e-10 | 1.157e-09 | 5.2037e-10 | 3.0543e-11 | 157574.812
247598.453 | 7.6831e-09 | 9.022e-09 | 2.4382e-10 | 1.102e-08 | 9.327e-09 | 4.7336e-10 | 1.1683e-09 | 5.1853e-10 | 3.0788e-11 | 157586.984
247610.609 | 7.6379e-09 | 9.0875e-09 | 2.4147e-10 | 1.0999e-08 | 9.3367e-09 | 4.6744e-10 | 1.1736e-09 | 5.186e-10 | 3.0485e-11 | 157599.14
247622.781 | 7.6274e-09 | 9.0529e-09 | 2.4201e-10 | 1.1041e-08 | 9.286e-09 | 4.7752e-10 | 1.1771e-09 | 5.2474e-10 | 3.0691e-11 | 157611.312
247634.953 | 7.5941e-09 | 9.0035e-09 | 2.4284e-10 | 1.1096e-08 | 9.3779e-09 | 4.6895e-10 | 1.1616e-09 | 5.2218e-10 | 3.1122e-11 | 157623.484
247647.125 | 7.5844e-09 | 9.0567e-09 | 2.44e-10 | 1.1138e-08 | 9.435e-09 | 4.7171e-10 | 1.186e-09 | 5.2743e-10 | 3.0849e-11 | 157635.656
247659.281 | 7.5794e-09 | 9.0123e-09 | 2.424e-10 | 1.1147e-08 | 9.2902e-09 | 4.7167e-10 | 1.165e-09 | 5.2168e-10 | 3.05e-11 | 157647.812
247671.453 | 7.5573e-09 | 9.1452e-09 | 2.4535e-10 | 1.119e-08 | 9.4045e-09 | 4.6578e-10 | 1.1829e-09 | 5.2649e-10 | 3.043e-11 | 157659.984
247683.625 | 7.5436e-09 | 9.0879e-09 | 2.4241e-10 | 1.1189e-08 | 9.3151e-09 | 4.6979e-10 | 1.1789e-09 | 5.2346e-10 | 3.041e-11 | 157672.156
247695.781 | 7.6074e-09 | 8.998e-09 | 2.4193e-10 | 1.1168e-08 | 9.3703e-09 | 4.7025e-10 | 1.1591e-09 | 5.221e-10 | 3.0361e-11 | 157684.312
247707.953 | 7.5959e-09 | 8.9219e-09 | 2.4446e-10 | 1.1099e-08 | 9.3503e-09 | 4.7144e-10 | 1.1614e-09 | 5.206e-10 | 3.0531e-11 | 157696.484
247720.125 | 7.6882e-09 | 9.0442e-09 | 2.4337e-10 | 1.0979e-08 | 9.3537e-09 | 4.7658e-10 | 1.1658e-09 | 5.1528e-10 | 3.0801e-11 | 157708.656
247732.281 | 7.6068e-09 | 9.0175e-09 | 2.4533e-10 | 1.1007e-08 | 9.4321e-09 | 4.7159e-10 | 1.1678e-09 | 5.2019e-10 | 3.0317e-11 | 157720.812
247744.453 | 7.6166e-09 | 9.0054e-09 | 2.4095e-10 | 1.1052e-08 | 9.3379e-09 | 4.7345e-10 | 1.1691e-09 | 5.2647e-10 | 3.0419e-11 | 157732.984
247756.625 | 7.5143e-09 | 9.0886e-09 | 2.4406e-10 | 1.1112e-08 | 9.3456e-09 | 4.7096e-10 | 1.1628e-09 | 5.2128e-10 | 3.054e-11 | 157745.156
247768.781 | 7.6189e-09 | 9.0348e-09 | 2.4252e-10 | 1.1078e-08 | 9.352e-09 | 4.6816e-10 | 1.1596e-09 | 5.2173e-10 | 3.0302e-11 | 157757.312
247780.953 | 7.5951e-09 | 9.1478e-09 | 2.4569e-10 | 1.1094e-08 | 9.2989e-09 | 4.7342e-10 | 1.1652e-09 | 5.2141e-10 | 3.1089e-11 | 157769.484
247793.125 | 7.5724e-09 | 9.1184e-09 | 2.448e-10 | 1.1059e-08 | 9.3297e-09 | 4.7053e-10 | 1.1544e-09 | 5.2086e-10 | 3.0245e-11 | 157781.656
247805.281 | 7.5574e-09 | 9.0178e-09 | 2.4344e-10 | 1.1148e-08 | 9.3753e-09 | 4.7265e-10 | 1.1627e-09 | 5.1864e-10 | 3.0364e-11 | 157793.812
247817.453 | 7.6121e-09 | 9.1045e-09 | 2.4537e-10 | 1.0954e-08 | 9.3354e-09 | 4.7044e-10 | 1.1527e-09 | 5.2183e-10 | 3.0666e-11 | 157805.984
247829.625 | 7.6687e-09 | 9.0895e-09 | 2.4305e-10 | 1.1052e-08 | 9.2911e-09 | 4.7026e-10 | 1.1745e-09 | 5.1974e-10 | 3.0401e-11 | 157818.156
247841.797 | 7.5306e-09 | 9.0199e-09 | 2.4469e-10 | 1.1144e-08 | 9.3271e-09 | 4.734e-10 | 1.1713e-09 | 5.2497e-10 | 3.0779e-11 | 157830.328
247853.953 | 7.5876e-09 | 9.0971e-09 | 2.4378e-10 | 1.1214e-08 | 9.4117e-09 | 4.748e-10 | 1.1744e-09 | 5.215e-10 | 3.0797e-11 | 157842.484
247866.125 | 7.5355e-09 | 9.0775e-09 | 2.4499e-10 | 1.1176e-08 | 9.266e-09 | 4.7599e-10 | 1.1716e-09 | 5.2264e-10 | 3.0621e-11 | 157854.656
247878.297 | 7.5965e-09 | 9.0658e-09 | 2.4298e-10 | 1.1193e-08 | 9.3387e-09 | 4.7345e-10 | 1.1752e-09 | 5.2412e-10 | 3.0423e-11 | 157866.828
247890.453 | 7.736e-09 | 9.0936e-09 | 2.4622e-10 | 1.1281e-08 | 9.3755e-09 | 4.8069e-10 | 1.1776e-09 | 5.2941e-10 | 3.1186e-11 | 157878.984
247902.625 | 7.6156e-09 | 9.0691e-09 | 2.4711e-10 | 1.1076e-08 | 9.4723e-09 | 4.7398e-10 | 1.1697e-09 | 5.2572e-10 | 3.0926e-11 | 157891.156
247914.797 | 7.6653e-09 | 9.0742e-09 | 2.4429e-10 | 1.1057e-08 | 9.4118e-09 | 4.8043e-10 | 1.1683e-09 | 5.2367e-10 | 3.0528e-11 | 157903.328
247926.953 | 7.6769e-09 | 9.1093e-09 | 2.4189e-10 | 1.0983e-08 | 9.2884e-09 | 4.6928e-10 | 1.1667e-09 | 5.2416e-10 | 3.0769e-11 | 157915.484
247939.125 | 7.5108e-09 | 8.9853e-09 | 2.4393e-10 | 1.1163e-08 | 9.359e-09 | 4.7095e-10 | 1.1613e-09 | 5.2126e-10 | 3.043e-11 | 157927.656
247951.297 | 7.5126e-09 | 9.0075e-09 | 2.4188e-10 | 1.104e-08 | 9.3224e-09 | 4.714e-10 | 1.1657e-09 | 5.2083e-10 | 3.044e-11 | 157939.828
247963.453 | 7.53e-09 | 8.992e-09 | 2.4431e-10 | 1.115e-08 | 9.2551e-09 | 4.6878e-10 | 1.1566e-09 | 5.2034e-10 | 2.9965e-11 | 157951.984
247975.625 | 7.5665e-09 | 8.9775e-09 | 2.4267e-10 | 1.1047e-08 | 9.2909e-09 | 4.7316e-10 | 1.1677e-09 | 5.2508e-10 | 3.0574e-11 | 157964.156
247987.797 | 7.5655e-09 | 8.9569e-09 | 2.4566e-10 | 1.112e-08 | 9.4181e-09 | 4.6973e-10 | 1.1765e-09 | 5.219e-10 | 3.0583e-11 | 157976.328
247999.969 | 7.5702e-09 | 8.9931e-09 | 2.4525e-10 | 1.1075e-08 | 9.339e-09 | 4.7012e-10 | 1.1677e-09 | 5.2424e-10 | 3.0572e-11 | 157988.5
248012.125 | 7.5852e-09 | 9.0542e-09 | 2.4292e-10 | 1.1026e-08 | 9.369e-09 | 4.7183e-10 | 1.1684e-09 | 5.2333e-10 | 3.0554e-11 | 158000.656
248024.297 | 7.6454e-09 | 9.1941e-09 | 2.4182e-10 | 1.0981e-08 | 9.3636e-09 | 4.7104e-10 | 1.1605e-09 | 5.2105e-10 | 3.0138e-11 | 158012.828
248036.469 | 7.5408e-09 | 9.0581e-09 | 2.4243e-10 | 1.0987e-08 | 9.3101e-09 | 4.7313e-10 | 1.1763e-09 | 5.2214e-10 | 3.0675e-11 | 158025
248048.625 | 7.5756e-09 | 9.0243e-09 | 2.429e-10 | 1.1063e-08 | 9.2903e-09 | 4.693e-10 | 1.1618e-09 | 5.2953e-10 | 3.067e-11 | 158037.156
248060.797 | 7.6818e-09 | 9.1687e-09 | 2.4071e-10 | 1.1238e-08 | 9.3122e-09 | 4.7457e-10 | 1.1722e-09 | 5.1818e-10 | 3.0475e-11 | 158049.328
248072.969 | 7.6163e-09 | 8.928e-09 | 2.4033e-10 | 1.1157e-08 | 9.3177e-09 | 4.7094e-10 | 1.1718e-09 | 5.2373e-10 | 3.0692e-11 | 158061.5
248085.125 | 7.5877e-09 | 9.0737e-09 | 2.4421e-10 | 1.112e-08 | 9.282e-09 | 4.741e-10 | 1.1648e-09 | 5.241e-10 | 3.0352e-11 | 158073.656
248097.297 | 7.6193e-09 | 9.0116e-09 | 2.445e-10 | 1.1152e-08 | 9.4138e-09 | 4.7577e-10 | 1.168e-09 | 5.2533e-10 | 3.0621e-11 | 158085.828
248109.469 | 7.5123e-09 | 9.1041e-09 | 2.4616e-10 | 1.1143e-08 | 9.393e-09 | 4.6573e-10 | 1.1673e-09 | 5.2746e-10 | 3.0622e-11 | 158098
248121.625 | 7.6375e-09 | 9.061e-09 | 2.4477e-10 | 1.1131e-08 | 9.3172e-09 | 4.7173e-10 | 1.1662e-09 | 5.2241e-10 | 3.0759e-11 | 158110.156
248133.797 | 7.6253e-09 | 9.1708e-09 | 2.4577e-10 | 1.1184e-08 | 9.393e-09 | 4.7404e-10 | 1.1653e-09 | 5.2246e-10 | 3.0744e-11 | 158122.328
248145.969 | 7.5558e-09 | 9.1133e-09 | 2.4494e-10 | 1.1164e-08 | 9.3531e-09 | 4.7361e-10 | 1.1655e-09 | 5.2784e-10 | 3.0661e-11 | 158134.5
248158.125 | 7.663e-09 | 8.985e-09 | 2.4536e-10 | 1.1075e-08 | 9.2022e-09 | 4.7424e-10 | 1.1727e-09 | 5.2323e-10 | 3.0625e-11 | 158146.656
248170.297 | 7.6281e-09 | 9.0436e-09 | 2.4237e-10 | 1.1089e-08 | 9.3866e-09 | 4.7301e-10 | 1.1682e-09 | 5.1947e-10 | 3.0399e-11 | 158158.828
248182.469 | 7.5615e-09 | 9.001e-09 | 2.436e-10 | 1.1092e-08 | 9.2104e-09 | 4.7164e-10 | 1.1701e-09 | 5.2558e-10 | 3.0653e-11 | 158171
248194.641 | 7.528e-09 | 9.0925e-09 | 2.4193e-10 | 1.1121e-08 | 9.2339e-09 | 4.7354e-10 | 1.1574e-09 | 5.2518e-10 | 3.1076e-11 | 158183.172
248206.797 | 7.802e-09 | 9.2422e-09 | 2.4837e-10 | 1.1209e-08 | 9.3788e-09 | 4.6995e-10 | 1.1715e-09 | 5.2739e-10 | 3.0753e-11 | 158195.328
248218.969 | 7.5775e-09 | 9.1457e-09 | 2.4533e-10 | 1.1143e-08 | 9.4759e-09 | 4.7459e-10 | 1.1858e-09 | 5.2669e-10 | 3.077e-11 | 158207.5
248231.141 | 7.6124e-09 | 9.084e-09 | 2.4522e-10 | 1.1229e-08 | 9.4395e-09 | 4.74e-10 | 1.1835e-09 | 5.2734e-10 | 3.0638e-11 | 158219.672
248243.297 | 7.5538e-09 | 9.0499e-09 | 2.4556e-10 | 1.1294e-08 | 9.4012e-09 | 4.7251e-10 | 1.1737e-09 | 5.1873e-10 | 3.0454e-11 | 158231.828
248255.469 | 7.5659e-09 | 9.0971e-09 | 2.4469e-10 | 1.1161e-08 | 9.4467e-09 | 4.6891e-10 | 1.1801e-09 | 5.2168e-10 | 3.0598e-11 | 158244
248267.641 | 7.5884e-09 | 9.0177e-09 | 2.4605e-10 | 1.1105e-08 | 9.3364e-09 | 4.7609e-10 | 1.1705e-09 | 5.2361e-10 | 3.063e-11 | 158256.172
248279.797 | 7.5709e-09 | 9.0178e-09 | 2.4319e-10 | 1.1123e-08 | 9.3358e-09 | 4.7158e-10 | 1.1817e-09 | 5.2269e-10 | 3.0477e-11 | 158268.328
248291.969 | 7.5989e-09 | 9.1163e-09 | 2.4512e-10 | 1.1082e-08 | 9.4127e-09 | 4.7258e-10 | 1.1882e-09 | 5.2562e-10 | 3.0626e-11 | 158280.5
248304.141 | 7.5051e-09 | 9.0923e-09 | 2.4426e-10 | 1.1139e-08 | 9.4122e-09 | 4.6933e-10 | 1.173e-09 | 5.1896e-10 | 3.1157e-11 | 158292.672
248316.297 | 7.588e-09 | 9.108e-09 | 2.4433e-10 | 1.0997e-08 | 9.1961e-09 | 4.7261e-10 | 1.164e-09 | 5.1833e-10 | 3.0715e-11 | 158304.828
248328.469 | 7.6305e-09 | 9.0945e-09 | 2.4148e-10 | 1.1167e-08 | 9.4063e-09 | 4.7002e-10 | 1.1648e-09 | 5.1973e-10 | 3.0761e-11 | 158317
248340.641 | 7.6208e-09 | 9.0886e-09 | 2.4779e-10 | 1.1029e-08 | 9.3875e-09 | 4.7506e-10 | 1.1611e-09 | 5.2261e-10 | 3.0571e-11 | 158329.172
248352.797 | 7.6264e-09 | 9.0101e-09 | 2.437e-10 | 1.1132e-08 | 9.4027e-09 | 4.6919e-10 | 1.1803e-09 | 5.2355e-10 | 3.048e-11 | 158341.328
248364.969 | 7.5741e-09 | 9.0704e-09 | 2.4302e-10 | 1.1103e-08 | 9.4367e-09 | 4.716e-10 | 1.1724e-09 | 5.2009e-10 | 3.097e-11 | 158353.5
248377.141 | 7.5597e-09 | 9.0495e-09 | 2.4235e-10 | 1.128e-08 | 9.4078e-09 | 4.7103e-10 | 1.1653e-09 | 5.2124e-10 | 3.0474e-11 | 158365.672
248389.313 | 7.5523e-09 | 9.1616e-09 | 2.4138e-10 | 1.1191e-08 | 9.4306e-09 | 4.7441e-10 | 1.1683e-09 | 5.1816e-10 | 3.0626e-11 | 158377.844
248401.469 | 7.5702e-09 | 9.0738e-09 | 2.4289e-10 | 1.1113e-08 | 9.3561e-09 | 4.6966e-10 | 1.1696e-09 | 5.2053e-10 | 3.0573e-11 | 158390
248413.641 | 7.5975e-09 | 9.1164e-09 | 2.4396e-10 | 1.1108e-08 | 9.2455e-09 | 4.7232e-10 | 1.1673e-09 | 5.1663e-10 | 3.0397e-11 | 158402.172
248425.813 | 7.4915e-09 | 9.0473e-09 | 2.4324e-10 | 1.11e-08 | 9.397e-09 | 4.6883e-10 | 1.1676e-09 | 5.2193e-10 | 3.125e-11 | 158414.344
248437.969 | 7.5294e-09 | 9.0108e-09 | 2.4387e-10 | 1.0989e-08 | 9.436e-09 | 4.7267e-10 | 1.1664e-09 | 5.1926e-10 | 3.0378e-11 | 158426.5
248450.141 | 7.5192e-09 | 9.019e-09 | 2.4294e-10 | 1.101e-08 | 9.3037e-09 | 4.6786e-10 | 1.1667e-09 | 5.2804e-10 | 3.0691e-11 | 158438.672
248462.313 | 7.6372e-09 | 9.2105e-09 | 2.4285e-10 | 1.1083e-08 | 9.3334e-09 | 4.7502e-10 | 1.1685e-09 | 5.2805e-10 | 3.0711e-11 | 158450.844
248474.469 | 7.5766e-09 | 9.1354e-09 | 2.4273e-10 | 1.1114e-08 | 9.2829e-09 | 4.667e-10 | 1.1776e-09 | 5.181e-10 | 3.0565e-11 | 158463
248486.641 | 7.5527e-09 | 9.0111e-09 | 2.4348e-10 | 1.1162e-08 | 9.3744e-09 | 4.6692e-10 | 1.1738e-09 | 5.2256e-10 | 3.0653e-11 | 158475.172
248498.813 | 7.6542e-09 | 9.0851e-09 | 2.4552e-10 | 1.1176e-08 | 9.4531e-09 | 4.738e-10 | 1.1774e-09 | 5.2237e-10 | 3.0947e-11 | 158487.344
248510.969 | 7.6064e-09 | 9.1388e-09 | 2.4229e-10 | 1.131e-08 | 9.4677e-09 | 4.745e-10 | 1.1791e-09 | 5.2819e-10 | 3.0702e-11 | 158499.5
248523.141 | 7.6406e-09 | 9.18e-09 | 2.4526e-10 | 1.1136e-08 | 9.3136e-09 | 4.7643e-10 | 1.1772e-09 | 5.2602e-10 | 3.0891e-11 | 158511.672
248535.313 | 7.5252e-09 | 9.0243e-09 | 2.4494e-10 | 1.1275e-08 | 9.3818e-09 | 4.7294e-10 | 1.1886e-09 | 5.2274e-10 | 3.0765e-11 | 158523.844
248547.469 | 7.5943e-09 | 8.9873e-09 | 2.4605e-10 | 1.128e-08 | 9.2883e-09 | 4.6888e-10 | 1.176e-09 | 5.27e-10 | 3.0993e-11 | 158536
248559.641 | 7.5114e-09 | 9.0081e-09 | 2.469e-10 | 1.1326e-08 | 9.3494e-09 | 4.6818e-10 | 1.1672e-09 | 5.2186e-10 | 3.1044e-11 | 158548.172
248571.813 | 7.5067e-09 | 9.0295e-09 | 2.427e-10 | 1.1137e-08 | 9.4288e-09 | 4.7317e-10 | 1.1725e-09 | 5.2568e-10 | 3.0575e-11 | 158560.344
248583.984 | 7.5428e-09 | 9.0493e-09 | 2.4225e-10 | 1.1202e-08 | 9.2774e-09 | 4.7161e-10 | 1.1717e-09 | 5.2682e-10 | 3.0916e-11 | 158572.515
248596.141 | 7.6459e-09 | 9.0239e-09 | 2.4607e-10 | 1.1302e-08 | 9.4028e-09 | 4.7113e-10 | 1.169e-09 | 5.2662e-10 | 3.1437e-11 | 158584.672
248608.313 | 7.5315e-09 | 8.9724e-09 | 2.4301e-10 | 1.1235e-08 | 9.3692e-09 | 4.7356e-10 | 1.1831e-09 | 5.2502e-10 | 3.0743e-11 | 158596.844
248620.484 | 7.6056e-09 | 9.0609e-09 | 2.4368e-10 | 1.1197e-08 | 9.3454e-09 | 4.6885e-10 | 1.1761e-09 | 5.2589e-10 | 3.0544e-11 | 158609.015
248632.641 | 7.6126e-09 | 8.9978e-09 | 2.41e-10 | 1.1243e-08 | 9.3606e-09 | 4.7116e-10 | 1.1708e-09 | 5.2401e-10 | 3.0584e-11 | 158621.172
248644.813 | 7.6557e-09 | 9.1445e-09 | 2.4416e-10 | 1.1226e-08 | 9.4175e-09 | 4.7589e-10 | 1.1641e-09 | 5.2231e-10 | 3.0263e-11 | 158633.344
248656.984 | 7.5854e-09 | 8.99e-09 | 2.4266e-10 | 1.1189e-08 | 9.4627e-09 | 4.7115e-10 | 1.1773e-09 | 5.207e-10 | 3.0821e-11 | 158645.515
248669.141 | 7.5944e-09 | 8.9764e-09 | 2.4497e-10 | 1.1267e-08 | 9.2611e-09 | 4.6805e-10 | 1.184e-09 | 5.2033e-10 | 3.042e-11 | 158657.672
248681.313 | 7.6146e-09 | 8.8451e-09 | 2.4286e-10 | 1.115e-08 | 9.4243e-09 | 4.7186e-10 | 1.1608e-09 | 5.2677e-10 | 3.0489e-11 | 158669.844
248693.484 | 7.6424e-09 | 8.9507e-09 | 2.4532e-10 | 1.1285e-08 | 9.2955e-09 | 4.7042e-10 | 1.1705e-09 | 5.2193e-10 | 3.0349e-11 | 158682.015
248705.641 | 7.5685e-09 | 8.9654e-09 | 2.4445e-10 | 1.1135e-08 | 9.2744e-09 | 4.6814e-10 | 1.1682e-09 | 5.2085e-10 | 3.0289e-11 | 158694.172
248717.813 | 7.5372e-09 | 8.9512e-09 | 2.4069e-10 | 1.1164e-08 | 9.2833e-09 | 4.7076e-10 | 1.1727e-09 | 5.2732e-10 | 3.0085e-11 | 158706.344
248729.984 | 7.4894e-09 | 8.9625e-09 | 2.4028e-10 | 1.1242e-08 | 9.3231e-09 | 4.6964e-10 | 1.1692e-09 | 5.2666e-10 | 3.0641e-11 | 158718.515
248742.141 | 7.7308e-09 | 8.988e-09 | 2.4129e-10 | 1.1099e-08 | 9.3764e-09 | 4.6653e-10 | 1.1663e-09 | 5.1699e-10 | 3.0291e-11 | 158730.672
248754.313 | 7.571e-09 | 9.0206e-09 | 2.4225e-10 | 1.1043e-08 | 9.2822e-09 | 4.6669e-10 | 1.1826e-09 | 5.255e-10 | 3.0723e-11 | 158742.844
248766.484 | 7.6241e-09 | 8.9392e-09 | 2.3996e-10 | 1.1036e-08 | 9.3309e-09 | 4.7248e-10 | 1.1683e-09 | 5.2413e-10 | 3.0603e-11 | 158755.015
248778.656 | 7.5792e-09 | 8.9699e-09 | 2.4147e-10 | 1.0948e-08 | 9.3755e-09 | 4.7145e-10 | 1.178e-09 | 5.2401e-10 | 3.0456e-11 | 158767.187
248790.813 | 7.5075e-09 | 8.945e-09 | 2.412e-10 | 1.1146e-08 | 9.2176e-09 | 4.6617e-10 | 1.1636e-09 | 5.1825e-10 | 2.9979e-11 | 158779.344
248802.984 | 7.5228e-09 | 8.9377e-09 | 2.4044e-10 | 1.1079e-08 | 9.2876e-09 | 4.7198e-10 | 1.1569e-09 | 5.096e-10 | 3.0288e-11 | 158791.515
248815.156 | 7.4351e-09 | 9.0118e-09 | 2.3885e-10 | 1.0897e-08 | 9.2429e-09 | 4.6435e-10 | 1.1351e-09 | 5.1413e-10 | 3.0202e-11 | 158803.687
248827.313 | 7.4377e-09 | 9.0798e-09 | 2.3927e-10 | 1.0965e-08 | 9.2878e-09 | 4.636e-10 | 1.1604e-09 | 5.1117e-10 | 3.0096e-11 | 158815.844
248839.484 | 7.4709e-09 | 8.9518e-09 | 2.396e-10 | 1.0909e-08 | 9.2663e-09 | 4.5986e-10 | 1.1632e-09 | 5.2335e-10 | 3.0092e-11 | 158828.015
248851.656 | 7.4949e-09 | 8.9854e-09 | 2.3756e-10 | 1.0942e-08 | 9.2739e-09 | 4.7008e-10 | 1.1725e-09 | 5.1197e-10 | 3.0474e-11 | 158840.187
248863.813 | 7.5706e-09 | 8.9838e-09 | 2.3981e-10 | 1.0913e-08 | 9.1682e-09 | 4.6657e-10 | 1.1657e-09 | 5.183e-10 | 3.049e-11 | 158852.344
248875.984 | 7.4717e-09 | 8.9553e-09 | 2.409e-10 | 1.1037e-08 | 9.3351e-09 | 4.6673e-10 | 1.1627e-09 | 5.1856e-10 | 3.0354e-11 | 158864.515
248888.156 | 7.4324e-09 | 8.9731e-09 | 2.3461e-10 | 1.0989e-08 | 9.2434e-09 | 4.6281e-10 | 1.152e-09 | 5.1064e-10 | 2.9947e-11 | 158876.687
248900.313 | 7.5373e-09 | 8.9733e-09 | 2.4102e-10 | 1.0968e-08 | 9.2994e-09 | 4.7032e-10 | 1.1549e-09 | 5.0947e-10 | 3.0491e-11 | 158888.844
248912.484 | 7.4276e-09 | 8.958e-09 | 2.3829e-10 | 1.1075e-08 | 9.1199e-09 | 4.663e-10 | 1.156e-09 | 5.1173e-10 | 3.0082e-11 | 158901.015
248924.656 | 7.4386e-09 | 9.0264e-09 | 2.387e-10 | 1.0929e-08 | 9.2039e-09 | 4.6386e-10 | 1.1652e-09 | 5.1368e-10 | 3.0457e-11 | 158913.187
248936.813 | 7.5321e-09 | 8.9875e-09 | 2.4093e-10 | 1.1037e-08 | 9.3207e-09 | 4.6778e-10 | 1.1534e-09 | 5.1774e-10 | 3.0493e-11 | 158925.344
248948.984 | 7.5443e-09 | 8.9833e-09 | 2.4181e-10 | 1.095e-08 | 9.1314e-09 | 4.6913e-10 | 1.148e-09 | 5.2067e-10 | 3.0347e-11 | 158937.515
248961.156 | 7.4577e-09 | 9.0639e-09 | 2.4034e-10 | 1.0931e-08 | 9.2383e-09 | 4.5998e-10 | 1.1582e-09 | 5.1643e-10 | 3.0183e-11 | 158949.687
248973.328 | 7.5507e-09 | 8.9926e-09 | 2.4128e-10 | 1.1176e-08 | 9.2963e-09 | 4.6342e-10 | 1.1574e-09 | 5.1399e-10 | 3.033e-11 | 158961.859
248985.484 | 7.5832e-09 | 8.9514e-09 | 2.4141e-10 | 1.1064e-08 | 9.2305e-09 | 4.6902e-10 | 1.1684e-09 | 5.2515e-10 | 3.0508e-11 | 158974.015
248997.656 | 7.5305e-09 | 8.959e-09 | 2.4019e-10 | 1.1146e-08 | 9.3302e-09 | 4.7034e-10 | 1.1579e-09 | 5.2172e-10 | 3.0274e-11 | 158986.187
249009.828 | 7.6127e-09 | 8.9908e-09 | 2.3949e-10 | 1.1089e-08 | 9.327e-09 | 4.6916e-10 | 1.1625e-09 | 5.1908e-10 | 3.0217e-11 | 158998.359
249021.984 | 7.4869e-09 | 8.98e-09 | 2.4347e-10 | 1.1055e-08 | 9.2083e-09 | 4.7442e-10 | 1.161e-09 | 5.2133e-10 | 3.0146e-11 | 159010.515
249034.156 | 7.6678e-09 | 9.0268e-09 | 2.401e-10 | 1.1096e-08 | 9.3214e-09 | 4.6692e-10 | 1.1695e-09 | 5.2425e-10 | 3.0438e-11 | 159022.687
249046.328 | 7.5451e-09 | 8.9232e-09 | 2.4023e-10 | 1.1171e-08 | 9.2976e-09 | 4.6812e-10 | 1.1737e-09 | 5.2073e-10 | 3.0273e-11 | 159034.859
249058.484 | 7.5323e-09 | 8.8842e-09 | 2.4286e-10 | 1.1151e-08 | 9.2222e-09 | 4.6598e-10 | 1.1547e-09 | 5.2332e-10 | 3.0461e-11 | 159047.015
249070.656 | 7.541e-09 | 8.9871e-09 | 2.4262e-10 | 1.1158e-08 | 9.3118e-09 | 4.6594e-10 | 1.1532e-09 | 5.1517e-10 | 3.0415e-11 | 159059.187
249082.828 | 7.5535e-09 | 8.8742e-09 | 2.3924e-10 | 1.0999e-08 | 9.2558e-09 | 4.6706e-10 | 1.1656e-09 | 5.1676e-10 | 3.0131e-11 | 159071.359
249094.984 | 7.6472e-09 | 8.9933e-09 | 2.3985e-10 | 1.0981e-08 | 9.3226e-09 | 4.7195e-10 | 1.1656e-09 | 5.2678e-10 | 3.0212e-11 | 159083.515
249107.156 | 7.6027e-09 | 8.9714e-09 | 2.4157e-10 | 1.1258e-08 | 9.2639e-09 | 4.6811e-10 | 1.1584e-09 | 5.2051e-10 | 3.0306e-11 | 159095.687
249119.328 | 7.6378e-09 | 8.9452e-09 | 2.4361e-10 | 1.1057e-08 | 9.2981e-09 | 4.6606e-10 | 1.1728e-09 | 5.1847e-10 | 3.0454e-11 | 159107.859
249131.484 | 7.5496e-09 | 8.9226e-09 | 2.4359e-10 | 1.0999e-08 | 9.3344e-09 | 4.7215e-10 | 1.1655e-09 | 5.1085e-10 | 3.0535e-11 | 159120.015
249143.656 | 7.5437e-09 | 8.9356e-09 | 2.4285e-10 | 1.1166e-08 | 9.2766e-09 | 4.6579e-10 | 1.1619e-09 | 5.1692e-10 | 3.0273e-11 | 159132.187
249155.828 | 7.5763e-09 | 8.8885e-09 | 2.4361e-10 | 1.1109e-08 | 9.3621e-09 | 4.7319e-10 | 1.1733e-09 | 5.203e-10 | 2.9954e-11 | 159144.359
249168 | 7.6174e-09 | 8.974e-09 | 2.4376e-10 | 1.1161e-08 | 9.3806e-09 | 4.6379e-10 | 1.1732e-09 | 5.2119e-10 | 3.0412e-11 | 159156.531
249180.156 | 7.646e-09 | 8.8392e-09 | 2.4277e-10 | 1.091e-08 | 9.2722e-09 | 4.7054e-10 | 1.1611e-09 | 5.1547e-10 | 2.9688e-11 | 159168.687
249192.328 | 7.5291e-09 | 8.8562e-09 | 2.3964e-10 | 1.0936e-08 | 9.3086e-09 | 4.6218e-10 | 1.1619e-09 | 5.1361e-10 | 3.0143e-11 | 159180.859
249204.5 | 7.4672e-09 | 8.8996e-09 | 2.3738e-10 | 1.1033e-08 | 9.3458e-09 | 4.6892e-10 | 1.1655e-09 | 5.136e-10 | 3.0383e-11 | 159193.031
249216.656 | 7.5377e-09 | 8.8822e-09 | 2.428e-10 | 1.1164e-08 | 9.4003e-09 | 4.6736e-10 | 1.1671e-09 | 5.1809e-10 | 3.0632e-11 | 159205.187
249228.828 | 7.5921e-09 | 8.8435e-09 | 2.4013e-10 | 1.1015e-08 | 9.3702e-09 | 4.641e-10 | 1.1644e-09 | 5.2221e-10 | 3.0114e-11 | 159217.359
249241 | 7.5654e-09 | 8.8915e-09 | 2.4216e-10 | 1.1071e-08 | 9.3035e-09 | 4.6314e-10 | 1.1683e-09 | 5.2208e-10 | 3.028e-11 | 159229.531
249253.156 | 7.5591e-09 | 8.8641e-09 | 2.3962e-10 | 1.102e-08 | 9.2916e-09 | 4.698e-10 | 1.1656e-09 | 5.2047e-10 | 3.0551e-11 | 159241.687
249265.328 | 7.4962e-09 | 8.8189e-09 | 2.3918e-10 | 1.1163e-08 | 9.283e-09 | 4.6436e-10 | 1.1706e-09 | 5.1953e-10 | 2.9896e-11 | 159253.859
249277.5 | 7.5428e-09 | 8.8575e-09 | 2.3944e-10 | 1.1104e-08 | 9.1871e-09 | 4.6693e-10 | 1.1624e-09 | 5.2204e-10 | 3.0186e-11 | 159266.031
249289.656 | 7.5131e-09 | 8.8046e-09 | 2.4005e-10 | 1.1141e-08 | 9.3149e-09 | 4.6667e-10 | 1.1733e-09 | 5.1764e-10 | 3.0289e-11 | 159278.187
249301.828 | 7.5933e-09 | 8.8565e-09 | 2.4112e-10 | 1.1235e-08 | 9.306e-09 | 4.654e-10 | 1.1738e-09 | 5.1708e-10 | 2.9974e-11 | 159290.359
249314 | 7.47e-09 | 8.8908e-09 | 2.4253e-10 | 1.1024e-08 | 9.3192e-09 | 4.6528e-10 | 1.1734e-09 | 5.1666e-10 | 3.0183e-11 | 159302.531
249326.156 | 7.514e-09 | 8.9042e-09 | 2.407e-10 | 1.1044e-08 | 9.26e-09 | 4.6303e-10 | 1.1652e-09 | 5.1533e-10 | 3.0388e-11 | 159314.687
249338.328 | 7.5701e-09 | 8.9376e-09 | 2.4106e-10 | 1.0968e-08 | 9.2836e-09 | 4.6817e-10 | 1.1541e-09 | 5.11e-10 | 3.034e-11 | 159326.859
249350.5 | 7.564e-09 | 8.8477e-09 | 2.3724e-10 | 1.1144e-08 | 9.2884e-09 | 4.6487e-10 | 1.1588e-09 | 5.2061e-10 | 2.9646e-11 | 159339.031
249362.672 | 7.5336e-09 | 8.9397e-09 | 2.4023e-10 | 1.1007e-08 | 9.1576e-09 | 4.6417e-10 | 1.1543e-09 | 5.239e-10 | 3.0362e-11 | 159351.203
249374.828 | 7.6128e-09 | 8.9844e-09 | 2.4089e-10 | 1.1044e-08 | 9.2094e-09 | 4.6428e-10 | 1.1613e-09 | 5.235e-10 | 3.0094e-11 | 159363.359
249387 | 7.5829e-09 | 9.0244e-09 | 2.3953e-10 | 1.1159e-08 | 9.2236e-09 | 4.6474e-10 | 1.1812e-09 | 5.2548e-10 | 3.029e-11 | 159375.531
249399.172 | 7.581e-09 | 8.9344e-09 | 2.4054e-10 | 1.1113e-08 | 9.2667e-09 | 4.6658e-10 | 1.1669e-09 | 5.2063e-10 | 3.0114e-11 | 159387.703
249411.328 | 7.4933e-09 | 8.9527e-09 | 2.4178e-10 | 1.0945e-08 | 9.3695e-09 | 4.7124e-10 | 1.1698e-09 | 5.1977e-10 | 3.0411e-11 | 159399.859
249423.5 | 7.5784e-09 | 8.8301e-09 | 2.4245e-10 | 1.1105e-08 | 9.1978e-09 | 4.7127e-10 | 1.1599e-09 | 5.2061e-10 | 3.0416e-11 | 159412.031
249435.672 | 7.5055e-09 | 9.0391e-09 | 2.4302e-10 | 1.1037e-08 | 9.2788e-09 | 4.6574e-10 | 1.1648e-09 | 5.2067e-10 | 3.0741e-11 | 159424.203
249447.828 | 7.5348e-09 | 8.8833e-09 | 2.4087e-10 | 1.1184e-08 | 9.3186e-09 | 4.6634e-10 | 1.1721e-09 | 5.2318e-10 | 3.0369e-11 | 159436.359
249460 | 7.4654e-09 | 8.9134e-09 | 2.4189e-10 | 1.1012e-08 | 9.2633e-09 | 4.6939e-10 | 1.1646e-09 | 5.1957e-10 | 3.0627e-11 | 159448.531
249472.172 | 7.5794e-09 | 8.9097e-09 | 2.4333e-10 | 1.1006e-08 | 9.2041e-09 | 4.6647e-10 | 1.1606e-09 | 5.1857e-10 | 3.0143e-11 | 159460.703
249484.328 | 7.5335e-09 | 8.8481e-09 | 2.4301e-10 | 1.1116e-08 | 9.3265e-09 | 4.6492e-10 | 1.1646e-09 | 5.1942e-10 | 3.0562e-11 | 159472.859
249496.5 | 7.5559e-09 | 9.0792e-09 | 2.4231e-10 | 1.1101e-08 | 9.2469e-09 | 4.6678e-10 | 1.1707e-09 | 5.2077e-10 | 3.0135e-11 | 159485.031
249508.672 | 7.4887e-09 | 8.9019e-09 | 2.4005e-10 | 1.0995e-08 | 9.2632e-09 | 4.6838e-10 | 1.1679e-09 | 5.1609e-10 | 3.0179e-11 | 159497.203
249520.844 | 7.5084e-09 | 8.9495e-09 | 2.4012e-10 | 1.1067e-08 | 9.2711e-09 | 4.6601e-10 | 1.1738e-09 | 5.1471e-10 | 3.0099e-11 | 159509.375
249533 | 7.4282e-09 | 8.9723e-09 | 2.3779e-10 | 1.1143e-08 | 9.1912e-09 | 4.6471e-10 | 1.153e-09 | 5.1283e-10 | 3.027e-11 | 159521.531
249545.172 | 7.5268e-09 | 8.9457e-09 | 2.3957e-10 | 1.0932e-08 | 9.2949e-09 | 4.6172e-10 | 1.1582e-09 | 5.1984e-10 | 2.9793e-11 | 159533.703
249557.344 | 7.5165e-09 | 8.8831e-09 | 2.4164e-10 | 1.1119e-08 | 9.1829e-09 | 4.7157e-10 | 1.1534e-09 | 5.2265e-10 | 2.9817e-11 | 159545.875
249569.5 | 7.4877e-09 | 8.891e-09 | 2.4105e-10 | 1.0907e-08 | 9.1868e-09 | 4.6533e-10 | 1.1546e-09 | 5.1416e-10 | 2.9655e-11 | 159558.031
249581.672 | 7.5818e-09 | 8.9869e-09 | 2.3763e-10 | 1.0956e-08 | 9.2746e-09 | 4.6689e-10 | 1.1608e-09 | 5.1689e-10 | 3.0487e-11 | 159570.203
249593.844 | 7.5012e-09 | 8.935e-09 | 2.3984e-10 | 1.1005e-08 | 9.2144e-09 | 4.6263e-10 | 1.1367e-09 | 5.1851e-10 | 3.0266e-11 | 159582.375
249606 | 7.5755e-09 | 8.889e-09 | 2.3973e-10 | 1.0902e-08 | 9.2722e-09 | 4.6423e-10 | 1.1706e-09 | 5.1162e-10 | 3.0294e-11 | 159594.531
249618.172 | 7.421e-09 | 8.8747e-09 | 2.409e-10 | 1.0947e-08 | 9.2181e-09 | 4.6342e-10 | 1.1614e-09 | 5.1427e-10 | 2.9887e-11 | 159606.703
249630.344 | 7.6064e-09 | 8.9427e-09 | 2.4178e-10 | 1.097e-08 | 9.1871e-09 | 4.6955e-10 | 1.1642e-09 | 5.1894e-10 | 2.9983e-11 | 159618.875
249642.5 | 7.4298e-09 | 8.9255e-09 | 2.4046e-10 | 1.1146e-08 | 9.2666e-09 | 4.6187e-10 | 1.1585e-09 | 5.1902e-10 | 3.0042e-11 | 159631.031
249654.672 | 7.5971e-09 | 8.9638e-09 | 2.4119e-10 | 1.0947e-08 | 9.231e-09 | 4.6141e-10 | 1.1545e-09 | 5.181e-10 | 3.061e-11 | 159643.203
249666.844 | 7.5082e-09 | 8.8865e-09 | 2.3862e-10 | 1.0964e-08 | 9.3011e-09 | 4.668e-10 | 1.1445e-09 | 5.1586e-10 | 3.0409e-11 | 159655.375
249679 | 7.5468e-09 | 8.9112e-09 | 2.3566e-10 | 1.1002e-08 | 9.1326e-09 | 4.6569e-10 | 1.1517e-09 | 5.1545e-10 | 3.0174e-11 | 159667.531
249691.172 | 7.575e-09 | 8.9505e-09 | 2.385e-10 | 1.0866e-08 | 9.2006e-09 | 4.6198e-10 | 1.1551e-09 | 5.1401e-10 | 3.0082e-11 | 159679.703
249703.344 | 7.5808e-09 | 8.8583e-09 | 2.408e-10 | 1.0926e-08 | 9.2492e-09 | 4.6519e-10 | 1.1498e-09 | 5.1333e-10 | 3.027e-11 | 159691.875
249715.516 | 7.5607e-09 | 8.9124e-09 | 2.3914e-10 | 1.0967e-08 | 9.281e-09 | 4.6429e-10 | 1.1573e-09 | 5.1966e-10 | 3.0366e-11 | 159704.047
249727.672 | 7.4821e-09 | 8.8568e-09 | 2.3898e-10 | 1.089e-08 | 9.2838e-09 | 4.6342e-10 | 1.1481e-09 | 5.1525e-10 | 3.0333e-11 | 159716.203
249739.844 | 7.4357e-09 | 8.9805e-09 | 2.3793e-10 | 1.0855e-08 | 9.291e-09 | 4.5855e-10 | 1.1701e-09 | 5.2035e-10 | 2.9734e-11 | 159728.375
249752.016 | 7.4736e-09 | 8.9197e-09 | 2.405e-10 | 1.0872e-08 | 9.2718e-09 | 4.6054e-10 | 1.1596e-09 | 5.1096e-10 | 3.0133e-11 | 159740.547
249764.172 | 7.5012e-09 | 8.8086e-09 | 2.4177e-10 | 1.094e-08 | 9.2718e-09 | 4.6479e-10 | 1.1506e-09 | 5.0832e-10 | 3.0394e-11 | 159752.703
249776.344 | 7.509e-09 | 8.8447e-09 | 2.4023e-10 | 1.096e-08 | 9.277e-09 | 4.66e-10 | 1.1635e-09 | 5.1395e-10 | 2.993e-11 | 159764.875
249788.516 | 7.4371e-09 | 8.8906e-09 | 2.4029e-10 | 1.0911e-08 | 9.258e-09 | 4.6398e-10 | 1.1385e-09 | 5.076e-10 | 3.0021e-11 | 159777.047
249800.672 | 7.5939e-09 | 8.9668e-09 | 2.3755e-10 | 1.0983e-08 | 9.2671e-09 | 4.6158e-10 | 1.1456e-09 | 5.1274e-10 | 3.0124e-11 | 159789.203
249812.844 | 7.5463e-09 | 8.7343e-09 | 2.3949e-10 | 1.0954e-08 | 9.2935e-09 | 4.6311e-10 | 1.1659e-09 | 5.1305e-10 | 3.0022e-11 | 159801.375
249825.016 | 7.5554e-09 | 8.8699e-09 | 2.3961e-10 | 1.1046e-08 | 9.2937e-09 | 4.6592e-10 | 1.1633e-09 | 5.2079e-10 | 3.026e-11 | 159813.547
249837.172 | 7.5297e-09 | 8.9326e-09 | 2.4388e-10 | 1.1026e-08 | 9.1147e-09 | 4.6432e-10 | 1.1688e-09 | 5.1948e-10 | 3.0311e-11 | 159825.703
249849.344 | 7.5305e-09 | 8.9128e-09 | 2.4278e-10 | 1.1141e-08 | 9.3004e-09 | 4.5978e-10 | 1.1535e-09 | 5.1506e-10 | 3.0593e-11 | 159837.875
249861.516 | 7.4824e-09 | 8.9408e-09 | 2.4233e-10 | 1.1035e-08 | 9.3044e-09 | 4.637e-10 | 1.1565e-09 | 5.1777e-10 | 3.0244e-11 | 159850.047
249873.672 | 7.5116e-09 | 8.9501e-09 | 2.3855e-10 | 1.0997e-08 | 9.2454e-09 | 4.6124e-10 | 1.1608e-09 | 5.1431e-10 | 3.0329e-11 | 159862.203
249885.844 | 7.5418e-09 | 8.941e-09 | 2.3976e-10 | 1.0957e-08 | 9.217e-09 | 4.6669e-10 | 1.1319e-09 | 5.1404e-10 | 2.9948e-11 | 159874.375
249898.016 | 7.5759e-09 | 8.7979e-09 | 2.3651e-10 | 1.099e-08 | 9.2098e-09 | 4.608e-10 | 1.1527e-09 | 5.1052e-10 | 3.0129e-11 | 159886.547
249910.188 | 7.5257e-09 | 8.8623e-09 | 2.3838e-10 | 1.0986e-08 | 9.2281e-09 | 4.6312e-10 | 1.1514e-09 | 5.1504e-10 | 2.967e-11 | 159898.719
249922.344 | 7.5671e-09 | 8.821e-09 | 2.3923e-10 | 1.0816e-08 | 9.2565e-09 | 4.6499e-10 | 1.1407e-09 | 5.1271e-10 | 2.988e-11 | 159910.875
249934.516 | 7.571e-09 | 8.8675e-09 | 2.3778e-10 | 1.0943e-08 | 9.1645e-09 | 4.6581e-10 | 1.1524e-09 | 5.1794e-10 | 3.0029e-11 | 159923.047
249946.688 | 7.4783e-09 | 8.9669e-09 | 2.3628e-10 | 1.0786e-08 | 9.1843e-09 | 4.648e-10 | 1.1422e-09 | 5.1268e-10 | 2.9884e-11 | 159935.219
249958.844 | 7.5146e-09 | 8.8226e-09 | 2.3521e-10 | 1.0831e-08 | 9.2383e-09 | 4.6575e-10 | 1.1568e-09 | 5.1843e-10 | 2.9786e-11 | 159947.375
249971.016 | 7.4399e-09 | 8.8234e-09 | 2.3605e-10 | 1.0871e-08 | 9.2579e-09 | 4.6279e-10 | 1.1462e-09 | 5.1594e-10 | 3.0105e-11 | 159959.547
249983.188 | 7.4445e-09 | 8.8611e-09 | 2.3636e-10 | 1.0938e-08 | 9.0574e-09 | 4.6065e-10 | 1.1505e-09 | 5.1087e-10 | 2.9651e-11 | 159971.719
249995.344 | 7.4684e-09 | 8.8139e-09 | 2.3637e-10 | 1.0932e-08 | 9.3585e-09 | 4.573e-10 | 1.1399e-09 | 5.0816e-10 | 3.007e-11 | 159983.875
250007.516 | 7.567e-09 | 8.8406e-09 | 2.36e-10 | 1.0821e-08 | 9.1493e-09 | 4.6364e-10 | 1.149e-09 | 5.138e-10 | 2.9834e-11 | 159996.047
250019.688 | 7.5239e-09 | 8.8598e-09 | 2.3634e-10 | 1.083e-08 | 9.1972e-09 | 4.6344e-10 | 1.1547e-09 | 5.1479e-10 | 3.0328e-11 | 160008.219
250031.844 | 7.4901e-09 | 8.9269e-09 | 2.4016e-10 | 1.1012e-08 | 9.2292e-09 | 4.6262e-10 | 1.1541e-09 | 5.1657e-10 | 2.9985e-11 | 160020.375
250044.016 | 7.5452e-09 | 8.8388e-09 | 2.3852e-10 | 1.0938e-08 | 9.1945e-09 | 4.609e-10 | 1.1517e-09 | 5.1768e-10 | 3.015e-11 | 160032.547
250056.188 | 7.448e-09 | 8.8913e-09 | 2.3896e-10 | 1.0868e-08 | 9.1634e-09 | 4.6124e-10 | 1.1428e-09 | 5.1729e-10 | 3.0268e-11 | 160044.719
250068.344 | 7.489e-09 | 8.8022e-09 | 2.3663e-10 | 1.0992e-08 | 9.1213e-09 | 4.6086e-10 | 1.1509e-09 | 5.1355e-10 | 3.0197e-11 | 160056.875
250080.516 | 7.4792e-09 | 8.8382e-09 | 2.3699e-10 | 1.0958e-08 | 9.1539e-09 | 4.5865e-10 | 1.1572e-09 | 5.1846e-10 | 2.9817e-11 | 160069.047
250092.688 | 7.4878e-09 | 8.9843e-09 | 2.3902e-10 | 1.0888e-08 | 9.2015e-09 | 4.5795e-10 | 1.142e-09 | 5.1701e-10 | 2.9815e-11 | 160081.219
250104.859 | 7.3951e-09 | 8.8717e-09 | 2.3921e-10 | 1.0871e-08 | 9.1692e-09 | 4.6364e-10 | 1.1535e-09 | 5.1122e-10 | 2.9695e-11 | 160093.39
250117.016 | 7.4327e-09 | 8.8645e-09 | 2.3529e-10 | 1.0786e-08 | 9.1891e-09 | 4.5953e-10 | 1.1375e-09 | 5.1438e-10 | 2.9615e-11 | 160105.547
250129.188 | 7.3918e-09 | 8.7316e-09 | 2.3821e-10 | 1.0775e-08 | 9.1513e-09 | 4.5823e-10 | 1.1449e-09 | 5.1543e-10 | 3.0034e-11 | 160117.719
250141.359 | 7.407e-09 | 8.8056e-09 | 2.3466e-10 | 1.0888e-08 | 9.1954e-09 | 4.5911e-10 | 1.14e-09 | 5.0906e-10 | 2.9479e-11 | 160129.89
250153.516 | 7.4734e-09 | 8.9303e-09 | 2.3481e-10 | 1.0951e-08 | 9.189e-09 | 4.6183e-10 | 1.138e-09 | 5.0906e-10 | 2.9974e-11 | 160142.047
250165.688 | 7.4933e-09 | 8.9441e-09 | 2.3951e-10 | 1.1047e-08 | 9.1705e-09 | 4.6044e-10 | 1.1567e-09 | 5.1335e-10 | 2.9895e-11 | 160154.219
250177.859 | 7.5173e-09 | 8.8357e-09 | 2.3757e-10 | 1.0943e-08 | 9.2734e-09 | 4.6483e-10 | 1.1573e-09 | 5.1248e-10 | 2.9709e-11 | 160166.39
250190.016 | 7.5003e-09 | 8.8499e-09 | 2.3825e-10 | 1.1102e-08 | 9.3046e-09 | 4.6056e-10 | 1.1498e-09 | 5.235e-10 | 2.99e-11 | 160178.547
250202.188 | 7.6415e-09 | 8.9052e-09 | 2.374e-10 | 1.1076e-08 | 9.2421e-09 | 4.6492e-10 | 1.1778e-09 | 5.1653e-10 | 3.0347e-11 | 160190.719
250214.359 | 7.5145e-09 | 8.9369e-09 | 2.3967e-10 | 1.1102e-08 | 9.2654e-09 | 4.6795e-10 | 1.1702e-09 | 5.1461e-10 | 2.9737e-11 | 160202.89
250226.516 | 7.6111e-09 | 8.878e-09 | 2.3991e-10 | 1.1181e-08 | 9.3266e-09 | 4.674e-10 | 1.1613e-09 | 5.2006e-10 | 3.0047e-11 | 160215.047
250238.688 | 7.5822e-09 | 8.8287e-09 | 2.3834e-10 | 1.1071e-08 | 9.2886e-09 | 4.6826e-10 | 1.1604e-09 | 5.1815e-10 | 3.0122e-11 | 160227.219
250250.859 | 7.5592e-09 | 8.9152e-09 | 2.3933e-10 | 1.099e-08 | 9.299e-09 | 4.6664e-10 | 1.1703e-09 | 5.2064e-10 | 3.0016e-11 | 160239.39
250263.016 | 7.491e-09 | 8.8706e-09 | 2.4171e-10 | 1.121e-08 | 9.2348e-09 | 4.6293e-10 | 1.1531e-09 | 5.2115e-10 | 3.0278e-11 | 160251.547
250275.188 | 7.5701e-09 | 8.8789e-09 | 2.3993e-10 | 1.1017e-08 | 9.2198e-09 | 4.6684e-10 | 1.166e-09 | 5.1689e-10 | 3.0122e-11 | 160263.719
250287.359 | 7.4879e-09 | 8.9301e-09 | 2.3642e-10 | 1.1081e-08 | 9.2489e-09 | 4.6375e-10 | 1.1656e-09 | 5.1763e-10 | 3.0441e-11 | 160275.89
250299.531 | 7.4569e-09 | 8.9158e-09 | 2.3951e-10 | 1.1217e-08 | 9.26e-09 | 4.6182e-10 | 1.1644e-09 | 5.1555e-10 | 2.9843e-11 | 160288.062
250311.688 | 7.5129e-09 | 8.9032e-09 | 2.3716e-10 | 1.1082e-08 | 9.1635e-09 | 4.6373e-10 | 1.1651e-09 | 5.1487e-10 | 2.9909e-11 | 160300.219
250323.859 | 7.5079e-09 | 8.8881e-09 | 2.3773e-10 | 1.1027e-08 | 9.2319e-09 | 4.5999e-10 | 1.154e-09 | 5.1741e-10 | 3.0021e-11 | 160312.39
250336.031 | 7.521e-09 | 8.9188e-09 | 2.3877e-10 | 1.0966e-08 | 9.1995e-09 | 4.6203e-10 | 1.1673e-09 | 5.1512e-10 | 2.9896e-11 | 160324.562
250348.188 | 7.5407e-09 | 8.8644e-09 | 2.3926e-10 | 1.1019e-08 | 9.2611e-09 | 4.6907e-10 | 1.1609e-09 | 5.2153e-10 | 3.0311e-11 | 160336.719
250360.359 | 7.5339e-09 | 8.7952e-09 | 2.41e-10 | 1.1042e-08 | 9.3502e-09 | 4.621e-10 | 1.164e-09 | 5.1479e-10 | 2.9601e-11 | 160348.89
250372.531 | 7.4857e-09 | 8.9143e-09 | 2.3998e-10 | 1.1028e-08 | 9.2228e-09 | 4.5921e-10 | 1.1614e-09 | 5.1946e-10 | 3.0196e-11 | 160361.062
250384.688 | 7.6102e-09 | 8.8182e-09 | 2.3703e-10 | 1.1153e-08 | 9.2393e-09 | 4.6385e-10 | 1.1684e-09 | 5.1938e-10 | 3.0224e-11 | 160373.219
250396.859 | 7.5377e-09 | 8.9093e-09 | 2.3911e-10 | 1.1023e-08 | 9.2091e-09 | 4.6748e-10 | 1.1579e-09 | 5.164e-10 | 3.0013e-11 | 160385.39
250409.031 | 7.4122e-09 | 8.8261e-09 | 2.4002e-10 | 1.1125e-08 | 9.2763e-09 | 4.6589e-10 | 1.1627e-09 | 5.2076e-10 | 3.0069e-11 | 160397.562
250421.188 | 7.4792e-09 | 8.9235e-09 | 2.3974e-10 | 1.1092e-08 | 9.2239e-09 | 4.6243e-10 | 1.1579e-09 | 5.1597e-10 | 3.0261e-11 | 160409.719
250433.359 | 7.4736e-09 | 8.9014e-09 | 2.3939e-10 | 1.1104e-08 | 9.2353e-09 | 4.6369e-10 | 1.1714e-09 | 5.2081e-10 | 3.0522e-11 | 160421.89
250445.531 | 7.436e-09 | 8.9515e-09 | 2.3959e-10 | 1.1072e-08 | 9.1733e-09 | 4.6513e-10 | 1.1574e-09 | 5.161e-10 | 2.9819e-11 | 160434.062
250457.688 | 7.4019e-09 | 8.8302e-09 | 2.3887e-10 | 1.0895e-08 | 9.2068e-09 | 4.5783e-10 | 1.1542e-09 | 5.1677e-10 | 3.0003e-11 | 160446.219
250469.859 | 7.5157e-09 | 8.8407e-09 | 2.3897e-10 | 1.1036e-08 | 9.1821e-09 | 4.5977e-10 | 1.1617e-09 | 5.2159e-10 | 3.0017e-11 | 160458.39
250482.031 | 7.5166e-09 | 8.8917e-09 | 2.3853e-10 | 1.1041e-08 | 9.1107e-09 | 4.6451e-10 | 1.1505e-09 | 5.1289e-10 | 2.982e-11 | 160470.562
250494.203 | 7.4144e-09 | 8.8153e-09 | 2.4179e-10 | 1.1002e-08 | 9.0599e-09 | 4.625e-10 | 1.1563e-09 | 5.1572e-10 | 2.9862e-11 | 160482.734
250506.359 | 7.4695e-09 | 8.8775e-09 | 2.3971e-10 | 1.0928e-08 | 9.1866e-09 | 4.6826e-10 | 1.1641e-09 | 5.1921e-10 | 3.0129e-11 | 160494.89
250518.531 | 7.5048e-09 | 8.8387e-09 | 2.4057e-10 | 1.1022e-08 | 9.2339e-09 | 4.6222e-10 | 1.1728e-09 | 5.1792e-10 | 2.9915e-11 | 160507.062
250530.703 | 7.4805e-09 | 8.873e-09 | 2.4047e-10 | 1.1135e-08 | 9.3483e-09 | 4.6715e-10 | 1.1554e-09 | 5.179e-10 | 3.024e-11 | 160519.234
250542.859 | 7.5117e-09 | 8.8386e-09 | 2.4207e-10 | 1.1102e-08 | 9.1612e-09 | 4.6617e-10 | 1.1595e-09 | 5.2455e-10 | 2.9691e-11 | 160531.39
250555.031 | 7.4769e-09 | 8.9248e-09 | 2.4134e-10 | 1.1007e-08 | 9.2524e-09 | 4.6709e-10 | 1.1617e-09 | 5.1285e-10 | 2.9998e-11 | 160543.562
250567.203 | 7.4641e-09 | 8.749e-09 | 2.4058e-10 | 1.1126e-08 | 9.2077e-09 | 4.6425e-10 | 1.1599e-09 | 5.207e-10 | 3.0201e-11 | 160555.734
250579.359 | 7.6385e-09 | 8.8462e-09 | 2.4034e-10 | 1.1189e-08 | 9.2284e-09 | 4.6412e-10 | 1.1673e-09 | 5.2066e-10 | 2.9816e-11 | 160567.89
250591.531 | 7.4414e-09 | 8.8352e-09 | 2.3852e-10 | 1.1172e-08 | 9.2605e-09 | 4.6344e-10 | 1.1617e-09 | 5.1553e-10 | 2.9936e-11 | 160580.062
250603.703 | 7.5056e-09 | 8.8702e-09 | 2.4113e-10 | 1.0959e-08 | 9.2907e-09 | 4.6557e-10 | 1.1711e-09 | 5.2063e-10 | 3.024e-11 | 160592.234
250615.859 | 7.4613e-09 | 8.7633e-09 | 2.4182e-10 | 1.1047e-08 | 9.2558e-09 | 4.5972e-10 | 1.1652e-09 | 5.222e-10 | 2.9849e-11 | 160604.39
250628.031 | 7.5411e-09 | 8.9914e-09 | 2.4332e-10 | 1.1184e-08 | 9.2948e-09 | 4.6295e-10 | 1.1537e-09 | 5.1872e-10 | 3.0083e-11 | 160616.562
250640.203 | 7.6122e-09 | 8.9117e-09 | 2.433e-10 | 1.1165e-08 | 9.2855e-09 | 4.6143e-10 | 1.1655e-09 | 5.1766e-10 | 3.0072e-11 | 160628.734
250652.359 | 7.4072e-09 | 8.924e-09 | 2.3939e-10 | 1.0939e-08 | 9.2711e-09 | 4.617e-10 | 1.1582e-09 | 5.1943e-10 | 3.0175e-11 | 160640.89
250664.531 | 7.4755e-09 | 8.8085e-09 | 2.3852e-10 | 1.0956e-08 | 9.1255e-09 | 4.5951e-10 | 1.16e-09 | 5.2042e-10 | 2.9785e-11 | 160653.062
250676.703 | 7.4949e-09 | 8.8362e-09 | 2.3876e-10 | 1.0932e-08 | 9.2121e-09 | 4.6344e-10 | 1.1542e-09 | 5.1456e-10 | 2.9543e-11 | 160665.234
250688.875 | 7.5985e-09 | 8.8504e-09 | 2.4014e-10 | 1.0947e-08 | 9.1591e-09 | 4.5539e-10 | 1.1495e-09 | 5.1215e-10 | 2.9968e-11 | 160677.406
250701.031 | 7.5095e-09 | 8.8722e-09 | 2.3834e-10 | 1.0956e-08 | 9.1719e-09 | 4.6333e-10 | 1.1648e-09 | 5.0915e-10 | 2.9904e-11 | 160689.562
250713.203 | 7.5009e-09 | 8.8354e-09 | 2.3778e-10 | 1.0928e-08 | 9.1779e-09 | 4.5903e-10 | 1.1369e-09 | 5.1319e-10 | 2.9753e-11 | 160701.734
250725.375 | 7.4294e-09 | 8.8051e-09 | 2.354e-10 | 1.0836e-08 | 9.3463e-09 | 4.6321e-10 | 1.1388e-09 | 5.1125e-10 | 2.9737e-11 | 160713.906
250737.531 | 7.4686e-09 | 8.8017e-09 | 2.3673e-10 | 1.1022e-08 | 9.1787e-09 | 4.5873e-10 | 1.1416e-09 | 5.1756e-10 | 2.9734e-11 | 160726.062
250749.703 | 7.4796e-09 | 8.878e-09 | 2.3665e-10 | 1.101e-08 | 9.1637e-09 | 4.5868e-10 | 1.1495e-09 | 5.1011e-10 | 2.9995e-11 | 160738.234
250761.875 | 7.4434e-09 | 8.8818e-09 | 2.3469e-10 | 1.1003e-08 | 9.1551e-09 | 4.6176e-10 | 1.1539e-09 | 5.1299e-10 | 3.0323e-11 | 160750.406
250774.031 | 7.4524e-09 | 8.7876e-09 | 2.36e-10 | 1.109e-08 | 9.3013e-09 | 4.6381e-10 | 1.15e-09 | 5.0721e-10 | 2.9911e-11 | 160762.562
250786.203 | 7.4852e-09 | 8.7522e-09 | 2.3757e-10 | 1.1024e-08 | 9.1928e-09 | 4.6273e-10 | 1.1695e-09 | 5.191e-10 | 2.9941e-11 | 160774.734
250798.375 | 7.4921e-09 | 8.7398e-09 | 2.3902e-10 | 1.114e-08 | 9.2822e-09 | 4.6574e-10 | 1.1549e-09 | 5.2108e-10 | 3.0331e-11 | 160786.906
250810.531 | 7.544e-09 | 8.8433e-09 | 2.3938e-10 | 1.098e-08 | 9.2511e-09 | 4.6087e-10 | 1.151e-09 | 5.1121e-10 | 2.9629e-11 | 160799.062
250822.703 | 7.5241e-09 | 8.8376e-09 | 2.3749e-10 | 1.1089e-08 | 9.2427e-09 | 4.6281e-10 | 1.1447e-09 | 5.1178e-10 | 3.0074e-11 | 160811.234
250834.875 | 7.3953e-09 | 8.7348e-09 | 2.3745e-10 | 1.1079e-08 | 9.2729e-09 | 4.6127e-10 | 1.1465e-09 | 5.1013e-10 | 2.9873e-11 | 160823.406
250847.031 | 7.6698e-09 | 8.839e-09 | 2.3711e-10 | 1.087e-08 | 9.1977e-09 | 4.5683e-10 | 1.1413e-09 | 5.1414e-10 | 3.01e-11 | 160835.562
250859.203 | 7.5419e-09 | 8.8623e-09 | 2.3607e-10 | 1.0987e-08 | 9.1698e-09 | 4.6129e-10 | 1.1409e-09 | 5.1431e-10 | 2.9805e-11 | 160847.734
250871.375 | 7.4772e-09 | 8.8447e-09 | 2.3598e-10 | 1.0947e-08 | 9.1427e-09 | 4.6202e-10 | 1.1572e-09 | 5.1601e-10 | 3.0462e-11 | 160859.906
250883.547 | 7.5946e-09 | 8.8939e-09 | 2.3897e-10 | 1.1071e-08 | 9.1197e-09 | 4.6121e-10 | 1.157e-09 | 5.1895e-10 | 3.0127e-11 | 160872.078
250895.703 | 7.4289e-09 | 8.9415e-09 | 2.3791e-10 | 1.0908e-08 | 9.1428e-09 | 4.5953e-10 | 1.1572e-09 | 5.1037e-10 | 2.966e-11 | 160884.234
250907.875 | 7.4088e-09 | 8.8331e-09 | 2.3691e-10 | 1.0888e-08 | 9.1087e-09 | 4.5764e-10 | 1.1401e-09 | 5.0773e-10 | 2.9584e-11 | 160896.406
250920.047 | 7.5598e-09 | 8.9452e-09 | 2.382e-10 | 1.099e-08 | 9.2601e-09 | 4.6223e-10 | 1.1556e-09 | 5.0999e-10 | 2.9632e-11 | 160908.578
250932.203 | 7.4864e-09 | 8.7696e-09 | 2.3704e-10 | 1.1005e-08 | 9.2913e-09 | 4.6306e-10 | 1.1482e-09 | 5.1588e-10 | 2.9936e-11 | 160920.734
250944.375 | 7.5239e-09 | 8.9537e-09 | 2.3723e-10 | 1.1016e-08 | 9.1699e-09 | 4.5889e-10 | 1.151e-09 | 5.2055e-10 | 2.9923e-11 | 160932.906
250956.547 | 7.5297e-09 | 8.8178e-09 | 2.4103e-10 | 1.0965e-08 | 9.216e-09 | 4.6555e-10 | 1.1584e-09 | 5.1525e-10 | 2.982e-11 | 160945.078
250968.703 | 7.4655e-09 | 8.826e-09 | 2.3768e-10 | 1.101e-08 | 9.1505e-09 | 4.5567e-10 | 1.1584e-09 | 5.1232e-10 | 2.9781e-11 | 160957.234
250980.875 | 7.4506e-09 | 8.8002e-09 | 2.3845e-10 | 1.1107e-08 | 9.1734e-09 | 4.5409e-10 | 1.1592e-09 | 5.12e-10 | 2.9591e-11 | 160969.406
250993.047 | 7.5286e-09 | 8.8215e-09 | 2.3812e-10 | 1.0937e-08 | 9.2118e-09 | 4.5753e-10 | 1.1562e-09 | 5.1336e-10 | 2.9938e-11 | 160981.578
251005.203 | 7.3851e-09 | 8.7141e-09 | 2.3741e-10 | 1.112e-08 | 9.1969e-09 | 4.6356e-10 | 1.1528e-09 | 5.1214e-10 | 3.0105e-11 | 160993.734
251017.375 | 7.4455e-09 | 8.7906e-09 | 2.3857e-10 | 1.0912e-08 | 9.2455e-09 | 4.6004e-10 | 1.1554e-09 | 5.1344e-10 | 2.976e-11 | 161005.906
251029.547 | 7.4955e-09 | 8.8011e-09 | 2.3949e-10 | 1.1177e-08 | 9.245e-09 | 4.6232e-10 | 1.1578e-09 | 5.1893e-10 | 2.9945e-11 | 161018.078
251041.719 | 7.4306e-09 | 8.8304e-09 | 2.3883e-10 | 1.1111e-08 | 9.0882e-09 | 4.5987e-10 | 1.1525e-09 | 5.1695e-10 | 2.9961e-11 | 161030.25
251053.875 | 7.5068e-09 | 8.8962e-09 | 2.382e-10 | 1.1071e-08 | 9.0833e-09 | 4.5676e-10 | 1.1644e-09 | 5.1588e-10 | 2.9834e-11 | 161042.406
251066.047 | 7.5508e-09 | 8.7297e-09 | 2.4035e-10 | 1.1037e-08 | 9.2093e-09 | 4.6109e-10 | 1.1531e-09 | 5.141e-10 | 2.9996e-11 | 161054.578
251078.219 | 7.4503e-09 | 8.7462e-09 | 2.3629e-10 | 1.0913e-08 | 9.0727e-09 | 4.6386e-10 | 1.1355e-09 | 5.1627e-10 | 2.9934e-11 | 161066.75
251090.375 | 7.3747e-09 | 8.7109e-09 | 2.3925e-10 | 1.0934e-08 | 9.1426e-09 | 4.6175e-10 | 1.1493e-09 | 5.1193e-10 | 2.9952e-11 | 161078.906
251102.547 | 7.4584e-09 | 8.7176e-09 | 2.3866e-10 | 1.1069e-08 | 9.1032e-09 | 4.6321e-10 | 1.1428e-09 | 5.0961e-10 | 2.9465e-11 | 161091.078
251114.719 | 7.6346e-09 | 8.89e-09 | 2.3658e-10 | 1.0913e-08 | 9.1839e-09 | 4.5849e-10 | 1.1467e-09 | 5.1442e-10 | 2.9812e-11 | 161103.25
251126.875 | 7.5166e-09 | 8.8262e-09 | 2.3793e-10 | 1.0959e-08 | 9.1792e-09 | 4.5781e-10 | 1.1547e-09 | 5.169e-10 | 2.9615e-11 | 161115.406
251139.047 | 7.4541e-09 | 8.7783e-09 | 2.392e-10 | 1.1039e-08 | 9.3295e-09 | 4.6007e-10 | 1.1506e-09 | 5.1245e-10 | 2.9697e-11 | 161127.578
251151.219 | 7.4843e-09 | 8.8013e-09 | 2.387e-10 | 1.1021e-08 | 9.1418e-09 | 4.5886e-10 | 1.1422e-09 | 5.1391e-10 | 2.9968e-11 | 161139.75
251163.375 | 7.5356e-09 | 8.8251e-09 | 2.3723e-10 | 1.0851e-08 | 9.1632e-09 | 4.5476e-10 | 1.1476e-09 | 5.0914e-10 | 2.9797e-11 | 161151.906
251175.547 | 7.4885e-09 | 8.7405e-09 | 2.3509e-10 | 1.1023e-08 | 9.1944e-09 | 4.5807e-10 | 1.1585e-09 | 5.155e-10 | 2.9939e-11 | 161164.078
251187.719 | 7.5879e-09 | 8.7029e-09 | 2.3367e-10 | 1.0919e-08 | 9.1921e-09 | 4.5818e-10 | 1.149e-09 | 5.1054e-10 | 2.984e-11 | 161176.25
251199.875 | 7.3962e-09 | 8.7836e-09 | 2.358e-10 | 1.0829e-08 | 9.0899e-09 | 4.564e-10 | 1.1267e-09 | 5.0372e-10 | 2.9692e-11 | 161188.406
251212.047 | 7.6056e-09 | 8.6768e-09 | 2.3622e-10 | 1.1027e-08 | 9.2079e-09 | 4.5959e-10 | 1.1544e-09 | 5.1418e-10 | 3.0062e-11 | 161200.578
251224.219 | 7.5391e-09 | 8.7994e-09 | 2.3953e-10 | 1.0993e-08 | 9.235e-09 | 4.5526e-10 | 1.1535e-09 | 5.0863e-10 | 2.9946e-11 | 161212.75
251236.391 | 7.4837e-09 | 8.71e-09 | 2.4074e-10 | 1.0829e-08 | 9.1751e-09 | 4.6127e-10 | 1.1504e-09 | 5.1078e-10 | 2.9813e-11 | 161224.922
251248.547 | 7.4785e-09 | 8.7925e-09 | 2.3798e-10 | 1.0878e-08 | 9.11e-09 | 4.6045e-10 | 1.1604e-09 | 5.1576e-10 | 2.9747e-11 | 161237.078
251260.719 | 7.4724e-09 | 8.7922e-09 | 2.3693e-10 | 1.1064e-08 | 9.2174e-09 | 4.6402e-10 | 1.151e-09 | 5.193e-10 | 2.9741e-11 | 161249.25
251272.891 | 7.4583e-09 | 8.7554e-09 | 2.3853e-10 | 1.0891e-08 | 9.1831e-09 | 4.6169e-10 | 1.1512e-09 | 5.0916e-10 | 3.0014e-11 | 161261.422
251285.047 | 7.474e-09 | 8.8149e-09 | 2.3864e-10 | 1.0901e-08 | 9.1761e-09 | 4.59e-10 | 1.1495e-09 | 5.154e-10 | 2.9629e-11 | 161273.578
251297.219 | 7.4755e-09 | 8.8306e-09 | 2.397e-10 | 1.1031e-08 | 9.1838e-09 | 4.5675e-10 | 1.1496e-09 | 5.1429e-10 | 2.9985e-11 | 161285.75
251309.391 | 7.5837e-09 | 8.8338e-09 | 2.3981e-10 | 1.0976e-08 | 9.1779e-09 | 4.5964e-10 | 1.1547e-09 | 5.1246e-10 | 2.9889e-11 | 161297.922
251321.547 | 7.6355e-09 | 8.8384e-09 | 2.3845e-10 | 1.1072e-08 | 9.1766e-09 | 4.6195e-10 | 1.1543e-09 | 5.1509e-10 | 2.9925e-11 | 161310.078
251333.719 | 7.5008e-09 | 8.765e-09 | 2.3994e-10 | 1.1135e-08 | 9.2401e-09 | 4.6227e-10 | 1.1669e-09 | 5.1397e-10 | 3.001e-11 | 161322.25
251345.891 | 7.5706e-09 | 8.9218e-09 | 2.4052e-10 | 1.1042e-08 | 9.2912e-09 | 4.6837e-10 | 1.1558e-09 | 5.172e-10 | 3.0065e-11 | 161334.422
251358.047 | 7.567e-09 | 9.0228e-09 | 2.417e-10 | 1.1054e-08 | 9.3193e-09 | 4.602e-10 | 1.1682e-09 | 5.1961e-10 | 3.0009e-11 | 161346.578
251370.219 | 7.4924e-09 | 8.8791e-09 | 2.418e-10 | 1.1119e-08 | 9.313e-09 | 4.6135e-10 | 1.1551e-09 | 5.1525e-10 | 2.9803e-11 | 161358.75
251382.391 | 7.4811e-09 | 8.8191e-09 | 2.3862e-10 | 1.1107e-08 | 9.2845e-09 | 4.5916e-10 | 1.1472e-09 | 5.1287e-10 | 3.0063e-11 | 161370.922
251394.547 | 7.5e-09 | 8.895e-09 | 2.4135e-10 | 1.1079e-08 | 9.2216e-09 | 4.6531e-10 | 1.1545e-09 | 5.1673e-10 | 3.0266e-11 | 161383.078
251406.719 | 7.4836e-09 | 8.7383e-09 | 2.3958e-10 | 1.1186e-08 | 9.1962e-09 | 4.6254e-10 | 1.1504e-09 | 5.186e-10 | 2.9853e-11 | 161395.25
251418.891 | 7.4326e-09 | 8.7798e-09 | 2.4124e-10 | 1.0958e-08 | 9.2558e-09 | 4.5888e-10 | 1.151e-09 | 5.135e-10 | 3.0089e-11 | 161407.422
251431.063 | 7.4877e-09 | 8.8455e-09 | 2.3844e-10 | 1.1024e-08 | 9.3315e-09 | 4.6039e-10 | 1.1494e-09 | 5.109e-10 | 2.9902e-11 | 161419.594
251443.219 | 7.4962e-09 | 8.7591e-09 | 2.3712e-10 | 1.1054e-08 | 9.227e-09 | 4.5953e-10 | 1.1373e-09 | 5.1743e-10 | 3.0099e-11 | 161431.75
251455.391 | 7.4875e-09 | 8.9491e-09 | 2.3809e-10 | 1.1076e-08 | 9.2469e-09 | 4.622e-10 | 1.1525e-09 | 5.1815e-10 | 3.0004e-11 | 161443.922
251467.563 | 7.4699e-09 | 8.7563e-09 | 2.3905e-10 | 1.1136e-08 | 9.2029e-09 | 4.5753e-10 | 1.1485e-09 | 5.1919e-10 | 3.0069e-11 | 161456.094
251479.719 | 7.5525e-09 | 8.8526e-09 | 2.3977e-10 | 1.1036e-08 | 9.2869e-09 | 4.6378e-10 | 1.1606e-09 | 5.1695e-10 | 3.0096e-11 | 161468.25
251491.891 | 7.5932e-09 | 8.8536e-09 | 2.4104e-10 | 1.1206e-08 | 9.3084e-09 | 4.6323e-10 | 1.1643e-09 | 5.1795e-10 | 3.0052e-11 | 161480.422
251504.063 | 7.6254e-09 | 8.8391e-09 | 2.4086e-10 | 1.1081e-08 | 9.2159e-09 | 4.6176e-10 | 1.1678e-09 | 5.1585e-10 | 2.975e-11 | 161492.594
251516.219 | 7.5781e-09 | 8.9419e-09 | 2.3922e-10 | 1.1081e-08 | 9.2913e-09 | 4.6399e-10 | 1.1543e-09 | 5.1851e-10 | 3.0028e-11 | 161504.75
251528.391 | 7.4955e-09 | 8.8047e-09 | 2.3957e-10 | 1.09e-08 | 9.2628e-09 | 4.6198e-10 | 1.1657e-09 | 5.1557e-10 | 3.0134e-11 | 161516.922
251540.563 | 7.4656e-09 | 8.843e-09 | 2.3775e-10 | 1.0969e-08 | 9.2319e-09 | 4.5809e-10 | 1.1788e-09 | 5.1917e-10 | 2.9805e-11 | 161529.094
251552.719 | 7.5687e-09 | 8.7823e-09 | 2.3911e-10 | 1.1115e-08 | 9.2597e-09 | 4.6022e-10 | 1.1561e-09 | 5.1661e-10 | 3.0407e-11 | 161541.25
251564.891 | 7.5178e-09 | 8.8303e-09 | 2.3915e-10 | 1.1105e-08 | 9.1642e-09 | 4.6348e-10 | 1.1531e-09 | 5.1573e-10 | 3.017e-11 | 161553.422
251577.063 | 7.6069e-09 | 8.8938e-09 | 2.4197e-10 | 1.1003e-08 | 9.2051e-09 | 4.6466e-10 | 1.1541e-09 | 5.1511e-10 | 3.004e-11 | 161565.594
251589.219 | 7.6422e-09 | 8.7891e-09 | 2.4012e-10 | 1.0988e-08 | 9.2075e-09 | 4.6143e-10 | 1.1576e-09 | 5.1866e-10 | 2.9962e-11 | 161577.75
251601.391 | 7.5739e-09 | 8.8403e-09 | 2.3987e-10 | 1.0955e-08 | 9.2263e-09 | 4.5522e-10 | 1.1556e-09 | 5.1604e-10 | 3.0117e-11 | 161589.922
251613.563 | 7.6288e-09 | 8.9178e-09 | 2.4099e-10 | 1.0983e-08 | 9.2495e-09 | 4.6409e-10 | 1.1598e-09 | 5.1686e-10 | 2.9787e-11 | 161602.094
251625.734 | 7.5795e-09 | 8.8483e-09 | 2.4134e-10 | 1.1002e-08 | 9.1907e-09 | 4.5687e-10 | 1.1663e-09 | 5.1877e-10 | 2.9973e-11 | 161614.265
251637.891 | 7.5243e-09 | 8.8088e-09 | 2.4034e-10 | 1.1021e-08 | 9.2371e-09 | 4.6126e-10 | 1.1531e-09 | 5.1799e-10 | 2.9908e-11 | 161626.422
251650.063 | 7.4601e-09 | 8.8831e-09 | 2.3746e-10 | 1.1037e-08 | 9.3183e-09 | 4.6425e-10 | 1.1696e-09 | 5.1446e-10 | 3.016e-11 | 161638.594
251662.234 | 7.5736e-09 | 8.9118e-09 | 2.3865e-10 | 1.0961e-08 | 9.2782e-09 | 4.6595e-10 | 1.1672e-09 | 5.1637e-10 | 2.9884e-11 | 161650.765
251674.391 | 7.5084e-09 | 8.8417e-09 | 2.3819e-10 | 1.0938e-08 | 9.2436e-09 | 4.6569e-10 | 1.1592e-09 | 5.2107e-10 | 3.0109e-11 | 161662.922
251686.563 | 7.4697e-09 | 8.8577e-09 | 2.3892e-10 | 1.113e-08 | 9.2417e-09 | 4.5881e-10 | 1.1595e-09 | 5.1794e-10 | 2.9706e-11 | 161675.094
251698.734 | 7.609e-09 | 8.8375e-09 | 2.3887e-10 | 1.1203e-08 | 9.3684e-09 | 4.6257e-10 | 1.1573e-09 | 5.1517e-10 | 2.9935e-11 | 161687.265
251710.891 | 7.4738e-09 | 8.9405e-09 | 2.3999e-10 | 1.1069e-08 | 9.3241e-09 | 4.6008e-10 | 1.1569e-09 | 5.1653e-10 | 2.9962e-11 | 161699.422
251723.063 | 7.5122e-09 | 8.8258e-09 | 2.3737e-10 | 1.1058e-08 | 9.232e-09 | 4.585e-10 | 1.1469e-09 | 5.1655e-10 | 3.0126e-11 | 161711.594
251735.234 | 7.4983e-09 | 8.7991e-09 | 2.3735e-10 | 1.1041e-08 | 9.2563e-09 | 4.6434e-10 | 1.1486e-09 | 5.1672e-10 | 3.0295e-11 | 161723.765
251747.391 | 7.6809e-09 | 8.86e-09 | 2.3625e-10 | 1.1089e-08 | 9.2713e-09 | 4.6225e-10 | 1.1566e-09 | 5.1586e-10 | 2.997e-11 | 161735.922
251759.563 | 7.5564e-09 | 8.7686e-09 | 2.3797e-10 | 1.0969e-08 | 9.2406e-09 | 4.6198e-10 | 1.1554e-09 | 5.1759e-10 | 2.9883e-11 | 161748.094
251771.734 | 7.5849e-09 | 8.8717e-09 | 2.4005e-10 | 1.107e-08 | 9.2464e-09 | 4.6085e-10 | 1.1606e-09 | 5.1117e-10 | 3.0182e-11 | 161760.265
251783.891 | 7.5522e-09 | 8.7655e-09 | 2.3898e-10 | 1.1051e-08 | 9.248e-09 | 4.626e-10 | 1.1558e-09 | 5.1409e-10 | 3.0309e-11 | 161772.422
251796.063 | 7.5329e-09 | 8.8233e-09 | 2.3847e-10 | 1.1082e-08 | 9.2323e-09 | 4.6197e-10 | 1.162e-09 | 5.1237e-10 | 3.0127e-11 | 161784.594
251808.234 | 7.5298e-09 | 8.8861e-09 | 2.4087e-10 | 1.1073e-08 | 9.2685e-09 | 4.6025e-10 | 1.1609e-09 | 5.1769e-10 | 2.9832e-11 | 161796.765
251820.406 | 7.5146e-09 | 8.8901e-09 | 2.4059e-10 | 1.1055e-08 | 9.2558e-09 | 4.6091e-10 | 1.1553e-09 | 5.1481e-10 | 3.0315e-11 | 161808.937
251832.563 | 7.4869e-09 | 8.8427e-09 | 2.389e-10 | 1.0981e-08 | 9.1576e-09 | 4.6602e-10 | 1.1473e-09 | 5.1078e-10 | 3.0201e-11 | 161821.094
251844.734 | 7.4166e-09 | 8.7152e-09 | 2.4013e-10 | 1.1116e-08 | 9.1812e-09 | 4.6152e-10 | 1.1543e-09 | 5.0924e-10 | 3.0229e-11 | 161833.265
251856.906 | 7.597e-09 | 8.7821e-09 | 2.3958e-10 | 1.1014e-08 | 9.082e-09 | 4.6145e-10 | 1.1544e-09 | 5.1935e-10 | 2.999e-11 | 161845.437
251869.063 | 7.5107e-09 | 8.9071e-09 | 2.3934e-10 | 1.1116e-08 | 9.1791e-09 | 4.6153e-10 | 1.1462e-09 | 5.1631e-10 | 2.9854e-11 | 161857.594
251881.234 | 7.5195e-09 | 8.8637e-09 | 2.3841e-10 | 1.097e-08 | 9.3231e-09 | 4.5853e-10 | 1.1694e-09 | 5.1251e-10 | 2.9642e-11 | 161869.765
251893.406 | 7.5347e-09 | 8.7427e-09 | 2.3683e-10 | 1.1108e-08 | 9.2268e-09 | 4.6277e-10 | 1.155e-09 | 5.1312e-10 | 3.0076e-11 | 161881.937
251905.563 | 7.5762e-09 | 8.8883e-09 | 2.3907e-10 | 1.1123e-08 | 9.2494e-09 | 4.6192e-10 | 1.1587e-09 | 5.1748e-10 | 3.0004e-11 | 161894.094
251917.734 | 7.5237e-09 | 8.7283e-09 | 2.4001e-10 | 1.1029e-08 | 9.3241e-09 | 4.6176e-10 | 1.1518e-09 | 5.1513e-10 | 2.9922e-11 | 161906.265
251929.906 | 7.5657e-09 | 8.7324e-09 | 2.3914e-10 | 1.1006e-08 | 9.3023e-09 | 4.6314e-10 | 1.1585e-09 | 5.1872e-10 | 3.0214e-11 | 161918.437
251942.063 | 7.551e-09 | 8.8691e-09 | 2.3971e-10 | 1.1069e-08 | 9.1737e-09 | 4.5973e-10 | 1.1571e-09 | 5.2057e-10 | 2.9975e-11 | 161930.594
251954.234 | 7.593e-09 | 8.8341e-09 | 2.4082e-10 | 1.1133e-08 | 9.1699e-09 | 4.6157e-10 | 1.1751e-09 | 5.169e-10 | 3.0012e-11 | 161942.765
251966.406 | 7.6641e-09 | 8.9088e-09 | 2.3847e-10 | 1.1112e-08 | 9.2289e-09 | 4.6373e-10 | 1.164e-09 | 5.1363e-10 | 3.0368e-11 | 161954.937
251978.563 | 7.5066e-09 | 8.774e-09 | 2.376e-10 | 1.1102e-08 | 9.1378e-09 | 4.6534e-10 | 1.1438e-09 | 5.1873e-10 | 2.9855e-11 | 161967.094
251990.734 | 7.5999e-09 | 8.7485e-09 | 2.4367e-10 | 1.1064e-08 | 9.2311e-09 | 4.6266e-10 | 1.1449e-09 | 5.2824e-10 | 2.96e-11 | 161979.265
252002.906 | 7.6019e-09 | 8.7713e-09 | 2.4112e-10 | 1.1103e-08 | 9.299e-09 | 4.629e-10 | 1.1667e-09 | 5.2029e-10 | 3.0066e-11 | 161991.437
252015.078 | 7.5509e-09 | 8.7557e-09 | 2.4195e-10 | 1.1117e-08 | 9.3135e-09 | 4.628e-10 | 1.1601e-09 | 5.1681e-10 | 2.9955e-11 | 162003.609
252027.234 | 7.5217e-09 | 8.7472e-09 | 2.3872e-10 | 1.1315e-08 | 9.2669e-09 | 4.7194e-10 | 1.1612e-09 | 5.1671e-10 | 3.0014e-11 | 162015.765
252039.406 | 7.5221e-09 | 8.7383e-09 | 2.396e-10 | 1.104e-08 | 9.1971e-09 | 4.5798e-10 | 1.1517e-09 | 5.1793e-10 | 3.0071e-11 | 162027.937
252051.578 | 7.3958e-09 | 8.7223e-09 | 2.3824e-10 | 1.0974e-08 | 9.2204e-09 | 4.5929e-10 | 1.1504e-09 | 5.1348e-10 | 2.9925e-11 | 162040.109
252063.734 | 7.4702e-09 | 8.763e-09 | 2.3663e-10 | 1.1013e-08 | 9.107e-09 | 4.5372e-10 | 1.1512e-09 | 5.1394e-10 | 2.9838e-11 | 162052.265
252075.906 | 7.5218e-09 | 8.7753e-09 | 2.3862e-10 | 1.1144e-08 | 9.2383e-09 | 4.6306e-10 | 1.1625e-09 | 5.1268e-10 | 2.9877e-11 | 162064.437
252088.078 | 7.5638e-09 | 8.801e-09 | 2.3841e-10 | 1.1076e-08 | 9.2153e-09 | 4.6057e-10 | 1.1645e-09 | 5.1858e-10 | 3.0212e-11 | 162076.609
252100.234 | 7.5304e-09 | 8.9283e-09 | 2.3888e-10 | 1.115e-08 | 9.2819e-09 | 4.5919e-10 | 1.1485e-09 | 5.1673e-10 | 3.007e-11 | 162088.765
252112.406 | 7.5061e-09 | 8.8528e-09 | 2.3834e-10 | 1.1086e-08 | 9.1872e-09 | 4.6155e-10 | 1.1559e-09 | 5.1445e-10 | 3.0186e-11 | 162100.937
252124.578 | 7.6077e-09 | 8.8808e-09 | 2.3897e-10 | 1.119e-08 | 9.3804e-09 | 4.6545e-10 | 1.1649e-09 | 5.193e-10 | 3.0177e-11 | 162113.109
252136.734 | 7.5769e-09 | 8.8668e-09 | 2.3842e-10 | 1.1121e-08 | 9.3019e-09 | 4.643e-10 | 1.1638e-09 | 5.1509e-10 | 2.9984e-11 | 162125.265
252148.906 | 7.606e-09 | 8.8432e-09 | 2.3788e-10 | 1.1145e-08 | 9.3032e-09 | 4.6592e-10 | 1.1563e-09 | 5.2063e-10 | 3.0175e-11 | 162137.437
252161.078 | 7.4846e-09 | 8.7008e-09 | 2.3916e-10 | 1.1026e-08 | 9.2319e-09 | 4.6027e-10 | 1.1736e-09 | 5.2337e-10 | 3.0122e-11 | 162149.609
252173.234 | 7.4614e-09 | 8.8572e-09 | 2.3963e-10 | 1.1162e-08 | 9.2062e-09 | 4.605e-10 | 1.1647e-09 | 5.161e-10 | 3.0273e-11 | 162161.765
252185.406 | 7.612e-09 | 8.7755e-09 | 2.3784e-10 | 1.1144e-08 | 9.1569e-09 | 4.6148e-10 | 1.1757e-09 | 5.153e-10 | 2.9688e-11 | 162173.937
252197.578 | 7.5383e-09 | 8.7357e-09 | 2.3913e-10 | 1.1152e-08 | 9.2987e-09 | 4.646e-10 | 1.1542e-09 | 5.119e-10 | 2.9761e-11 | 162186.109
252209.75 | 7.4429e-09 | 8.7884e-09 | 2.3604e-10 | 1.1055e-08 | 9.2487e-09 | 4.5962e-10 | 1.1652e-09 | 5.1833e-10 | 2.9849e-11 | 162198.281
252221.906 | 7.4471e-09 | 8.8391e-09 | 2.381e-10 | 1.1068e-08 | 9.2441e-09 | 4.5911e-10 | 1.1519e-09 | 5.1727e-10 | 2.9908e-11 | 162210.437
252234.078 | 7.594e-09 | 8.8739e-09 | 2.3831e-10 | 1.0881e-08 | 9.2336e-09 | 4.5916e-10 | 1.1534e-09 | 5.2076e-10 | 2.9718e-11 | 162222.609
252246.25 | 7.7259e-09 | 8.8715e-09 | 2.4123e-10 | 1.1288e-08 | 9.2278e-09 | 4.6138e-10 | 1.1614e-09 | 5.2712e-10 | 2.9938e-11 | 162234.781
252258.406 | 7.5551e-09 | 8.8388e-09 | 2.4015e-10 | 1.1184e-08 | 9.1856e-09 | 4.5989e-10 | 1.1623e-09 | 5.1758e-10 | 3.0093e-11 | 162246.937
252270.578 | 7.6138e-09 | 8.7827e-09 | 2.3833e-10 | 1.1179e-08 | 9.2866e-09 | 4.6361e-10 | 1.1676e-09 | 5.2074e-10 | 3.0201e-11 | 162259.109
252282.75 | 7.5777e-09 | 8.8397e-09 | 2.4191e-10 | 1.1163e-08 | 9.2734e-09 | 4.5991e-10 | 1.1537e-09 | 5.2391e-10 | 3.0025e-11 | 162271.281
252294.906 | 7.5731e-09 | 8.931e-09 | 2.4202e-10 | 1.1145e-08 | 9.284e-09 | 4.6134e-10 | 1.165e-09 | 5.2322e-10 | 3.0317e-11 | 162283.437
252307.078 | 7.584e-09 | 8.9886e-09 | 2.4191e-10 | 1.1096e-08 | 9.31e-09 | 4.6471e-10 | 1.1687e-09 | 5.2042e-10 | 3.0444e-11 | 162295.609
252319.25 | 7.5854e-09 | 8.9623e-09 | 2.3947e-10 | 1.1267e-08 | 9.3394e-09 | 4.6347e-10 | 1.1688e-09 | 5.1757e-10 | 3.047e-11 | 162307.781
252331.406 | 7.5744e-09 | 8.9231e-09 | 2.3988e-10 | 1.1258e-08 | 9.2678e-09 | 4.6186e-10 | 1.163e-09 | 5.1707e-10 | 2.9904e-11 | 162319.937
252343.578 | 7.5441e-09 | 8.8137e-09 | 2.4121e-10 | 1.1138e-08 | 9.333e-09 | 4.5791e-10 | 1.1509e-09 | 5.1689e-10 | 3.0166e-11 | 162332.109
252355.75 | 7.5849e-09 | 8.7902e-09 | 2.4141e-10 | 1.1115e-08 | 9.2005e-09 | 4.5954e-10 | 1.1664e-09 | 5.172e-10 | 3.019e-11 | 162344.281
252367.906 | 7.5408e-09 | 8.8771e-09 | 2.3929e-10 | 1.1277e-08 | 9.1693e-09 | 4.6257e-10 | 1.169e-09 | 5.1327e-10 | 3.0065e-11 | 162356.437
252380.078 | 7.5406e-09 | 8.8092e-09 | 2.4013e-10 | 1.1144e-08 | 9.1687e-09 | 4.61e-10 | 1.1649e-09 | 5.2019e-10 | 3.0044e-11 | 162368.609
252392.25 | 7.6611e-09 | 8.7783e-09 | 2.3947e-10 | 1.125e-08 | 9.2376e-09 | 4.6066e-10 | 1.1612e-09 | 5.1935e-10 | 3.006e-11 | 162380.781
252404.422 | 7.5198e-09 | 8.8264e-09 | 2.3984e-10 | 1.1082e-08 | 9.2237e-09 | 4.5951e-10 | 1.1647e-09 | 5.1582e-10 | 3.0042e-11 | 162392.953
252416.578 | 7.6091e-09 | 8.8192e-09 | 2.3941e-10 | 1.1094e-08 | 9.161e-09 | 4.5705e-10 | 1.1552e-09 | 5.1436e-10 | 2.9998e-11 | 162405.109
252428.75 | 7.5718e-09 | 8.944e-09 | 2.3651e-10 | 1.1083e-08 | 9.1707e-09 | 4.5729e-10 | 1.1675e-09 | 5.1296e-10 | 2.9554e-11 | 162417.281
252440.922 | 7.4851e-09 | 8.7818e-09 | 2.3808e-10 | 1.1049e-08 | 9.2453e-09 | 4.5689e-10 | 1.142e-09 | 5.1518e-10 | 2.9804e-11 | 162429.453
252453.078 | 7.535e-09 | 8.7158e-09 | 2.3715e-10 | 1.1186e-08 | 9.2516e-09 | 4.5984e-10 | 1.1585e-09 | 5.148e-10 | 2.9837e-11 | 162441.609
252465.25 | 7.5155e-09 | 8.77e-09 | 2.3589e-10 | 1.098e-08 | 9.2574e-09 | 4.5574e-10 | 1.1429e-09 | 5.1384e-10 | 2.9701e-11 | 162453.781
252477.422 | 7.5151e-09 | 8.8754e-09 | 2.3785e-10 | 1.1006e-08 | 9.1919e-09 | 4.6126e-10 | 1.1549e-09 | 5.0428e-10 | 2.9806e-11 | 162465.953
252489.578 | 7.647e-09 | 8.8544e-09 | 2.351e-10 | 1.1043e-08 | 9.2278e-09 | 4.6207e-10 | 1.1572e-09 | 5.2027e-10 | 3.0128e-11 | 162478.109
252501.75 | 7.5792e-09 | 8.862e-09 | 2.4063e-10 | 1.1046e-08 | 9.2215e-09 | 4.6125e-10 | 1.1657e-09 | 5.1472e-10 | 2.9865e-11 | 162490.281
252513.922 | 7.5643e-09 | 8.932e-09 | 2.4145e-10 | 1.103e-08 | 9.2579e-09 | 4.5922e-10 | 1.1478e-09 | 5.1633e-10 | 2.9929e-11 | 162502.453
252526.078 | 7.5608e-09 | 8.8922e-09 | 2.4115e-10 | 1.114e-08 | 9.1794e-09 | 4.5946e-10 | 1.1633e-09 | 5.2038e-10 | 3.0223e-11 | 162514.609
252538.25 | 7.5368e-09 | 8.8431e-09 | 2.3854e-10 | 1.11e-08 | 9.2493e-09 | 4.5823e-10 | 1.1617e-09 | 5.2202e-10 | 2.9848e-11 | 162526.781
252550.422 | 7.5026e-09 | 8.8462e-09 | 2.401e-10 | 1.1125e-08 | 9.205e-09 | 4.5874e-10 | 1.1585e-09 | 5.131e-10 | 2.9958e-11 | 162538.953
252562.594 | 7.5694e-09 | 8.8762e-09 | 2.3895e-10 | 1.103e-08 | 9.2621e-09 | 4.6121e-10 | 1.1612e-09 | 5.1466e-10 | 3.0119e-11 | 162551.125
252574.75 | 7.409e-09 | 8.8085e-09 | 2.4033e-10 | 1.1044e-08 | 9.2396e-09 | 4.6135e-10 | 1.1573e-09 | 5.1529e-10 | 3.0202e-11 | 162563.281
252586.922 | 7.5123e-09 | 8.8776e-09 | 2.3845e-10 | 1.1013e-08 | 9.2223e-09 | 4.6055e-10 | 1.1576e-09 | 5.1684e-10 | 3.0137e-11 | 162575.453
252599.094 | 7.5355e-09 | 8.8526e-09 | 2.3965e-10 | 1.1327e-08 | 9.29e-09 | 4.6604e-10 | 1.1608e-09 | 5.1276e-10 | 3.0158e-11 | 162587.625
252611.25 | 7.4827e-09 | 8.8455e-09 | 2.3938e-10 | 1.1147e-08 | 9.2612e-09 | 4.579e-10 | 1.1605e-09 | 5.1516e-10 | 3.032e-11 | 162599.781
252623.422 | 7.5476e-09 | 8.816e-09 | 2.3963e-10 | 1.1264e-08 | 9.3835e-09 | 4.6041e-10 | 1.1504e-09 | 5.1767e-10 | 3.0209e-11 | 162611.953
252635.594 | 7.581e-09 | 8.9844e-09 | 2.4109e-10 | 1.1208e-08 | 9.3627e-09 | 4.6147e-10 | 1.1823e-09 | 5.2214e-10 | 3.0746e-11 | 162624.125
252647.75 | 7.5917e-09 | 8.914e-09 | 2.4106e-10 | 1.1477e-08 | 9.3323e-09 | 4.6912e-10 | 1.1848e-09 | 5.2399e-10 | 3.0455e-11 | 162636.281
252659.922 | 7.6203e-09 | 8.9087e-09 | 2.4129e-10 | 1.118e-08 | 9.3343e-09 | 4.6436e-10 | 1.1598e-09 | 5.1708e-10 | 2.9989e-11 | 162648.453
252672.094 | 7.544e-09 | 8.8898e-09 | 2.421e-10 | 1.1185e-08 | 9.2636e-09 | 4.6781e-10 | 1.1724e-09 | 5.2227e-10 | 3.0293e-11 | 162660.625
252684.25 | 7.5132e-09 | 8.9045e-09 | 2.3951e-10 | 1.1164e-08 | 9.205e-09 | 4.5913e-10 | 1.1686e-09 | 5.2665e-10 | 3.0508e-11 | 162672.781
252696.422 | 7.5153e-09 | 8.9723e-09 | 2.4426e-10 | 1.1169e-08 | 9.2644e-09 | 4.6022e-10 | 1.1769e-09 | 5.2241e-10 | 3.0549e-11 | 162684.953
252708.594 | 7.6085e-09 | 8.967e-09 | 2.4418e-10 | 1.1277e-08 | 9.3977e-09 | 4.6359e-10 | 1.1669e-09 | 5.2075e-10 | 3.022e-11 | 162697.125
252720.75 | 7.5923e-09 | 8.9812e-09 | 2.4399e-10 | 1.1375e-08 | 9.4316e-09 | 4.6255e-10 | 1.1642e-09 | 5.2126e-10 | 3.034e-11 | 162709.281
252732.922 | 7.6023e-09 | 8.8953e-09 | 2.4021e-10 | 1.1268e-08 | 9.2712e-09 | 4.6491e-10 | 1.1692e-09 | 5.2219e-10 | 3.0464e-11 | 162721.453
252745.094 | 7.5449e-09 | 8.8986e-09 | 2.425e-10 | 1.136e-08 | 9.4818e-09 | 4.6271e-10 | 1.1761e-09 | 5.2449e-10 | 3.0529e-11 | 162733.625
252757.266 | 7.5562e-09 | 9.0978e-09 | 2.4412e-10 | 1.1281e-08 | 9.2577e-09 | 4.6564e-10 | 1.1733e-09 | 5.2855e-10 | 3.014e-11 | 162745.797
252769.422 | 7.5979e-09 | 8.9714e-09 | 2.4308e-10 | 1.1209e-08 | 9.3081e-09 | 4.6305e-10 | 1.1721e-09 | 5.2528e-10 | 3.0398e-11 | 162757.953
252781.594 | 7.4994e-09 | 8.88e-09 | 2.3906e-10 | 1.118e-08 | 9.2739e-09 | 4.6822e-10 | 1.1733e-09 | 5.1866e-10 | 3.0622e-11 | 162770.125
252793.766 | 7.4644e-09 | 8.8511e-09 | 2.409e-10 | 1.1239e-08 | 9.2503e-09 | 4.6893e-10 | 1.1603e-09 | 5.1851e-10 | 3.0865e-11 | 162782.297
252805.922 | 7.6461e-09 | 8.9142e-09 | 2.3878e-10 | 1.1046e-08 | 9.2691e-09 | 4.6807e-10 | 1.1547e-09 | 5.1337e-10 | 3.0493e-11 | 162794.453
252818.094 | 7.4768e-09 | 8.842e-09 | 2.3986e-10 | 1.1195e-08 | 9.2602e-09 | 4.657e-10 | 1.17e-09 | 5.2106e-10 | 3.0197e-11 | 162806.625
252830.266 | 7.5273e-09 | 8.8806e-09 | 2.426e-10 | 1.1147e-08 | 9.2567e-09 | 4.644e-10 | 1.1678e-09 | 5.1586e-10 | 3.0044e-11 | 162818.797
252842.422 | 7.5296e-09 | 8.8754e-09 | 2.41e-10 | 1.1225e-08 | 9.2665e-09 | 4.6608e-10 | 1.1651e-09 | 5.1862e-10 | 3.0188e-11 | 162830.953
252854.594 | 7.5395e-09 | 8.8283e-09 | 2.4286e-10 | 1.1282e-08 | 9.1694e-09 | 4.6589e-10 | 1.1613e-09 | 5.2403e-10 | 2.9952e-11 | 162843.125
252866.766 | 7.4957e-09 | 8.771e-09 | 2.4051e-10 | 1.1052e-08 | 9.3727e-09 | 4.6226e-10 | 1.156e-09 | 5.1546e-10 | 2.9719e-11 | 162855.297
252878.922 | 7.5476e-09 | 8.8906e-09 | 2.3915e-10 | 1.1148e-08 | 9.2764e-09 | 4.6604e-10 | 1.1743e-09 | 5.2284e-10 | 3.0506e-11 | 162867.453
252891.094 | 7.5624e-09 | 8.9748e-09 | 2.3895e-10 | 1.1229e-08 | 9.3536e-09 | 4.7251e-10 | 1.1704e-09 | 5.1888e-10 | 3.0427e-11 | 162879.625
252903.266 | 7.574e-09 | 8.9556e-09 | 2.4446e-10 | 1.1153e-08 | 9.1987e-09 | 4.6564e-10 | 1.1728e-09 | 5.2433e-10 | 3.0464e-11 | 162891.797
252915.422 | 7.5665e-09 | 8.8412e-09 | 2.4022e-10 | 1.1299e-08 | 9.2468e-09 | 4.6474e-10 | 1.1683e-09 | 5.2096e-10 | 3.056e-11 | 162903.953
252927.594 | 7.6216e-09 | 8.8742e-09 | 2.4294e-10 | 1.1163e-08 | 9.2466e-09 | 4.654e-10 | 1.174e-09 | 5.1886e-10 | 3.0476e-11 | 162916.125
252939.766 | 7.5759e-09 | 8.763e-09 | 2.4509e-10 | 1.1213e-08 | 9.2675e-09 | 4.6764e-10 | 1.1724e-09 | 5.2343e-10 | 3.0176e-11 | 162928.297
252951.938 | 7.514e-09 | 8.7829e-09 | 2.4318e-10 | 1.1344e-08 | 9.2892e-09 | 4.7014e-10 | 1.1643e-09 | 5.1902e-10 | 3.0254e-11 | 162940.469
252964.094 | 7.5547e-09 | 8.9341e-09 | 2.419e-10 | 1.1336e-08 | 9.3065e-09 | 4.6763e-10 | 1.1647e-09 | 5.2429e-10 | 3.0794e-11 | 162952.625
252976.266 | 7.5052e-09 | 8.8402e-09 | 2.4137e-10 | 1.1197e-08 | 9.2975e-09 | 4.5778e-10 | 1.1686e-09 | 5.1941e-10 | 3.0368e-11 | 162964.797
252988.438 | 7.5044e-09 | 8.7967e-09 | 2.4084e-10 | 1.1267e-08 | 9.3328e-09 | 4.6514e-10 | 1.1574e-09 | 5.1443e-10 | 3.0451e-11 | 162976.969
253000.594 | 7.4088e-09 | 8.8736e-09 | 2.4103e-10 | 1.123e-08 | 9.3238e-09 | 4.6672e-10 | 1.1652e-09 | 5.149e-10 | 3.011e-11 | 162989.125
253012.766 | 7.5391e-09 | 8.8382e-09 | 2.3934e-10 | 1.1153e-08 | 9.131e-09 | 4.6213e-10 | 1.1532e-09 | 5.1367e-10 | 3.0414e-11 | 163001.297
253024.938 | 7.4413e-09 | 8.8937e-09 | 2.4133e-10 | 1.1138e-08 | 9.1808e-09 | 4.6427e-10 | 1.1672e-09 | 5.0959e-10 | 3.0288e-11 | 163013.469
253037.094 | 7.5008e-09 | 8.8119e-09 | 2.3905e-10 | 1.1192e-08 | 9.1961e-09 | 4.6496e-10 | 1.1532e-09 | 5.1731e-10 | 2.9905e-11 | 163025.625
253049.266 | 7.4642e-09 | 8.747e-09 | 2.4161e-10 | 1.1165e-08 | 9.2573e-09 | 4.6564e-10 | 1.1727e-09 | 5.1774e-10 | 3.0196e-11 | 163037.797
253061.438 | 7.464e-09 | 8.7536e-09 | 2.3941e-10 | 1.1316e-08 | 9.2138e-09 | 4.6463e-10 | 1.1572e-09 | 5.206e-10 | 2.9928e-11 | 163049.969
253073.594 | 7.4865e-09 | 8.7908e-09 | 2.3993e-10 | 1.1215e-08 | 9.2132e-09 | 4.6016e-10 | 1.1536e-09 | 5.1768e-10 | 2.9892e-11 | 163062.125
253085.766 | 7.5452e-09 | 8.8028e-09 | 2.3809e-10 | 1.128e-08 | 9.2855e-09 | 4.613e-10 | 1.1565e-09 | 5.1594e-10 | 3.0403e-11 | 163074.297
253097.938 | 7.4868e-09 | 8.8147e-09 | 2.4002e-10 | 1.1159e-08 | 9.1972e-09 | 4.6639e-10 | 1.1664e-09 | 5.1215e-10 | 3.037e-11 | 163086.469
253110.094 | 7.5126e-09 | 8.8463e-09 | 2.412e-10 | 1.1195e-08 | 9.3139e-09 | 4.6848e-10 | 1.1608e-09 | 5.1282e-10 | 3.065e-11 | 163098.625
253122.266 | 7.5006e-09 | 8.8308e-09 | 2.3824e-10 | 1.1161e-08 | 9.1903e-09 | 4.5851e-10 | 1.1535e-09 | 5.1795e-10 | 2.9911e-11 | 163110.797
253134.438 | 7.4869e-09 | 8.7806e-09 | 2.3745e-10 | 1.1155e-08 | 9.2136e-09 | 4.5968e-10 | 1.1482e-09 | 5.1865e-10 | 2.9841e-11 | 163122.969
253146.609 | 7.4446e-09 | 8.8073e-09 | 2.4048e-10 | 1.1163e-08 | 9.2667e-09 | 4.5343e-10 | 1.1525e-09 | 5.1428e-10 | 2.9972e-11 | 163135.14
253158.766 | 7.4596e-09 | 8.8046e-09 | 2.3751e-10 | 1.1214e-08 | 9.1426e-09 | 4.6481e-10 | 1.153e-09 | 5.129e-10 | 3.0094e-11 | 163147.297
253170.938 | 7.3869e-09 | 8.7063e-09 | 2.379e-10 | 1.1131e-08 | 9.2758e-09 | 4.6107e-10 | 1.1702e-09 | 5.1662e-10 | 2.9933e-11 | 163159.469
253183.109 | 7.4853e-09 | 8.67e-09 | 2.3888e-10 | 1.132e-08 | 9.1846e-09 | 4.6159e-10 | 1.1425e-09 | 5.2077e-10 | 3.0123e-11 | 163171.64
253195.266 | 7.4814e-09 | 8.7821e-09 | 2.3884e-10 | 1.1341e-08 | 9.2238e-09 | 4.6446e-10 | 1.1671e-09 | 5.2087e-10 | 3.0045e-11 | 163183.797
253207.438 | 7.4506e-09 | 8.6215e-09 | 2.4221e-10 | 1.1266e-08 | 9.2124e-09 | 4.5543e-10 | 1.1589e-09 | 5.1569e-10 | 2.9789e-11 | 163195.969
253219.609 | 7.503e-09 | 8.608e-09 | 2.3867e-10 | 1.1159e-08 | 9.1883e-09 | 4.6218e-10 | 1.163e-09 | 5.1698e-10 | 2.9855e-11 | 163208.14
253231.766 | 7.4819e-09 | 8.633e-09 | 2.4021e-10 | 1.1203e-08 | 9.3068e-09 | 4.6498e-10 | 1.1644e-09 | 5.2721e-10 | 2.9799e-11 | 163220.297
253243.938 | 7.4977e-09 | 8.8408e-09 | 2.3809e-10 | 1.1281e-08 | 9.3912e-09 | 4.5908e-10 | 1.1518e-09 | 5.2063e-10 | 3.0388e-11 | 163232.469
253256.109 | 7.4848e-09 | 8.7231e-09 | 2.4197e-10 | 1.1249e-08 | 9.2863e-09 | 4.6045e-10 | 1.1635e-09 | 5.1825e-10 | 2.9836e-11 | 163244.64
253268.266 | 7.4338e-09 | 8.6954e-09 | 2.3996e-10 | 1.1161e-08 | 9.1873e-09 | 4.5696e-10 | 1.1621e-09 | 5.1784e-10 | 3.0182e-11 | 163256.797
253280.438 | 7.453e-09 | 8.6023e-09 | 2.4077e-10 | 1.1034e-08 | 9.1853e-09 | 4.6192e-10 | 1.1664e-09 | 5.1537e-10 | 2.9758e-11 | 163268.969
253292.609 | 7.4111e-09 | 8.7756e-09 | 2.3728e-10 | 1.1127e-08 | 9.1482e-09 | 4.6228e-10 | 1.1509e-09 | 5.2036e-10 | 2.9845e-11 | 163281.14
253304.766 | 7.4427e-09 | 8.7253e-09 | 2.3988e-10 | 1.1111e-08 | 9.1406e-09 | 4.5276e-10 | 1.1529e-09 | 5.1273e-10 | 2.9684e-11 | 163293.297
253316.938 | 7.3858e-09 | 8.5751e-09 | 2.4001e-10 | 1.107e-08 | 9.1974e-09 | 4.5665e-10 | 1.1554e-09 | 5.1412e-10 | 2.9634e-11 | 163305.469
253329.109 | 7.3792e-09 | 8.6029e-09 | 2.3726e-10 | 1.1138e-08 | 9.1254e-09 | 4.5516e-10 | 1.16e-09 | 5.1739e-10 | 2.9868e-11 | 163317.64
253341.281 | 7.3703e-09 | 8.7422e-09 | 2.3905e-10 | 1.1187e-08 | 9.2267e-09 | 4.586e-10 | 1.1534e-09 | 5.1435e-10 | 3.0037e-11 | 163329.812
253353.438 | 7.3297e-09 | 8.7328e-09 | 2.3866e-10 | 1.1041e-08 | 9.0863e-09 | 4.5718e-10 | 1.153e-09 | 5.1428e-10 | 2.9648e-11 | 163341.969
253365.609 | 7.4712e-09 | 8.8086e-09 | 2.3828e-10 | 1.1112e-08 | 9.1085e-09 | 4.5795e-10 | 1.1629e-09 | 5.1638e-10 | 2.987e-11 | 163354.14
253377.781 | 7.4244e-09 | 8.813e-09 | 2.3698e-10 | 1.1245e-08 | 9.1726e-09 | 4.5947e-10 | 1.1628e-09 | 5.157e-10 | 3.0238e-11 | 163366.312
253389.938 | 7.4553e-09 | 8.8896e-09 | 2.3879e-10 | 1.1106e-08 | 9.0603e-09 | 4.6116e-10 | 1.1645e-09 | 5.103e-10 | 3.0213e-11 | 163378.469
253402.109 | 7.4553e-09 | 8.748e-09 | 2.3752e-10 | 1.1158e-08 | 9.173e-09 | 4.6032e-10 | 1.1606e-09 | 5.1817e-10 | 3.0179e-11 | 163390.64
253414.281 | 7.5099e-09 | 8.7546e-09 | 2.3876e-10 | 1.1133e-08 | 9.1865e-09 | 4.5682e-10 | 1.168e-09 | 5.174e-10 | 2.9628e-11 | 163402.812
253426.438 | 7.4554e-09 | 8.7191e-09 | 2.4235e-10 | 1.1175e-08 | 9.1068e-09 | 4.5444e-10 | 1.1457e-09 | 5.1612e-10 | 2.982e-11 | 163414.969
253438.609 | 7.5443e-09 | 8.7113e-09 | 2.371e-10 | 1.1201e-08 | 9.16e-09 | 4.5674e-10 | 1.1577e-09 | 5.2019e-10 | 2.9609e-11 | 163427.14
253450.781 | 7.5755e-09 | 8.7123e-09 | 2.3811e-10 | 1.1209e-08 | 9.1625e-09 | 4.5943e-10 | 1.1502e-09 | 5.1391e-10 | 2.9807e-11 | 163439.312
253462.938 | 7.3498e-09 | 8.7855e-09 | 2.3627e-10 | 1.1166e-08 | 9.1453e-09 | 4.5963e-10 | 1.1547e-09 | 5.1502e-10 | 2.98e-11 | 163451.469
253475.109 | 7.4173e-09 | 8.8203e-09 | 2.4107e-10 | 1.1141e-08 | 9.2568e-09 | 4.5769e-10 | 1.1673e-09 | 5.1747e-10 | 2.9743e-11 | 163463.64
253487.281 | 7.4785e-09 | 8.7124e-09 | 2.3771e-10 | 1.112e-08 | 9.2097e-09 | 4.5698e-10 | 1.1509e-09 | 5.1178e-10 | 2.9823e-11 | 163475.812
253499.438 | 7.5536e-09 | 8.7128e-09 | 2.3757e-10 | 1.1173e-08 | 9.2447e-09 | 4.6191e-10 | 1.1678e-09 | 5.1842e-10 | 2.9854e-11 | 163487.969
253511.609 | 7.4998e-09 | 8.8464e-09 | 2.3812e-10 | 1.1296e-08 | 9.2058e-09 | 4.5739e-10 | 1.1598e-09 | 5.1453e-10 | 3.0158e-11 | 163500.14
253523.781 | 7.4968e-09 | 8.7352e-09 | 2.4e-10 | 1.1214e-08 | 9.2416e-09 | 4.5903e-10 | 1.1571e-09 | 5.1726e-10 | 2.9892e-11 | 163512.312
253535.953 | 7.5243e-09 | 8.7564e-09 | 2.3966e-10 | 1.1232e-08 | 9.15e-09 | 4.5777e-10 | 1.1597e-09 | 5.1309e-10 | 3.0324e-11 | 163524.484
253548.109 | 7.3944e-09 | 8.7372e-09 | 2.3813e-10 | 1.1207e-08 | 9.1738e-09 | 4.5946e-10 | 1.1511e-09 | 5.1097e-10 | 2.97e-11 | 163536.64
253560.281 | 7.5289e-09 | 8.6179e-09 | 2.3897e-10 | 1.1095e-08 | 9.176e-09 | 4.5483e-10 | 1.1491e-09 | 5.1531e-10 | 2.9718e-11 | 163548.812
253572.453 | 7.5189e-09 | 8.7681e-09 | 2.3755e-10 | 1.1146e-08 | 9.1472e-09 | 4.5879e-10 | 1.1546e-09 | 5.1139e-10 | 2.9691e-11 | 163560.984
253584.609 | 7.415e-09 | 8.6638e-09 | 2.3796e-10 | 1.1078e-08 | 9.1199e-09 | 4.5942e-10 | 1.1551e-09 | 5.1015e-10 | 2.9857e-11 | 163573.14
253596.781 | 7.3951e-09 | 8.7242e-09 | 2.3732e-10 | 1.1032e-08 | 9.0152e-09 | 4.5485e-10 | 1.1513e-09 | 5.1706e-10 | 2.9847e-11 | 163585.312
253608.953 | 7.3556e-09 | 8.8388e-09 | 2.3759e-10 | 1.1139e-08 | 9.0817e-09 | 4.5467e-10 | 1.1551e-09 | 5.1473e-10 | 2.9718e-11 | 163597.484
253621.109 | 7.3792e-09 | 8.7497e-09 | 2.3935e-10 | 1.1039e-08 | 9.0584e-09 | 4.5103e-10 | 1.1539e-09 | 5.1549e-10 | 2.9756e-11 | 163609.64
253633.281 | 7.405e-09 | 8.6616e-09 | 2.3532e-10 | 1.1088e-08 | 9.1111e-09 | 4.5164e-10 | 1.1543e-09 | 5.0934e-10 | 2.9935e-11 | 163621.812
253645.453 | 7.3521e-09 | 8.6454e-09 | 2.3648e-10 | 1.1181e-08 | 9.2363e-09 | 4.5215e-10 | 1.1535e-09 | 5.1776e-10 | 2.9865e-11 | 163633.984
253657.609 | 7.4343e-09 | 8.7212e-09 | 2.3834e-10 | 1.1027e-08 | 9.0972e-09 | 4.5427e-10 | 1.1648e-09 | 5.13e-10 | 2.9715e-11 | 163646.14
253669.781 | 7.6276e-09 | 8.7085e-09 | 2.3754e-10 | 1.1141e-08 | 8.9933e-09 | 4.5421e-10 | 1.1562e-09 | 5.1201e-10 | 2.9957e-11 | 163658.312
253681.953 | 7.5164e-09 | 8.8137e-09 | 2.3727e-10 | 1.1124e-08 | 9.2535e-09 | 4.5907e-10 | 1.1567e-09 | 5.1387e-10 | 2.9984e-11 | 163670.484
253694.109 | 7.4538e-09 | 8.7316e-09 | 2.3768e-10 | 1.109e-08 | 9.1026e-09 | 4.6003e-10 | 1.1536e-09 | 5.156e-10 | 2.9591e-11 | 163682.64
253706.281 | 7.3229e-09 | 8.6672e-09 | 2.3651e-10 | 1.1074e-08 | 9.2324e-09 | 4.5411e-10 | 1.1593e-09 | 5.1286e-10 | 2.9673e-11 | 163694.812
253718.453 | 7.494e-09 | 8.743e-09 | 2.3802e-10 | 1.1179e-08 | 9.1772e-09 | 4.5477e-10 | 1.1587e-09 | 5.1623e-10 | 2.9712e-11 | 163706.984
253730.625 | 7.3796e-09 | 8.7306e-09 | 2.3619e-10 | 1.0936e-08 | 9.0136e-09 | 4.515e-10 | 1.151e-09 | 5.0929e-10 | 2.9498e-11 | 163719.156
253742.781 | 7.3983e-09 | 8.6248e-09 | 2.3922e-10 | 1.0985e-08 | 9.1155e-09 | 4.5124e-10 | 1.1583e-09 | 5.117e-10 | 2.9613e-11 | 163731.312
253754.953 | 7.3288e-09 | 8.688e-09 | 2.3266e-10 | 1.0983e-08 | 9.244e-09 | 4.5946e-10 | 1.1436e-09 | 5.1124e-10 | 2.9519e-11 | 163743.484
253767.125 | 7.4191e-09 | 8.6727e-09 | 2.3572e-10 | 1.0866e-08 | 9.1241e-09 | 4.5721e-10 | 1.1559e-09 | 5.1151e-10 | 2.9351e-11 | 163755.656
253779.281 | 7.3315e-09 | 8.6623e-09 | 2.389e-10 | 1.1115e-08 | 9.0783e-09 | 4.519e-10 | 1.1428e-09 | 5.0902e-10 | 2.9938e-11 | 163767.812
253791.453 | 7.4186e-09 | 8.7619e-09 | 2.3683e-10 | 1.1107e-08 | 9.1954e-09 | 4.6103e-10 | 1.154e-09 | 5.1134e-10 | 2.9809e-11 | 163779.984
253803.625 | 7.449e-09 | 8.7656e-09 | 2.3821e-10 | 1.098e-08 | 9.1313e-09 | 4.5111e-10 | 1.1541e-09 | 5.1154e-10 | 2.9668e-11 | 163792.156
253815.781 | 7.3902e-09 | 8.7398e-09 | 2.3717e-10 | 1.1125e-08 | 9.1579e-09 | 4.5455e-10 | 1.1375e-09 | 5.0849e-10 | 2.9828e-11 | 163804.312
253827.953 | 7.5461e-09 | 8.7432e-09 | 2.3293e-10 | 1.1054e-08 | 9.1382e-09 | 4.5485e-10 | 1.1462e-09 | 5.1255e-10 | 2.9642e-11 | 163816.484
253840.125 | 7.3521e-09 | 8.7138e-09 | 2.3607e-10 | 1.105e-08 | 9.1751e-09 | 4.536e-10 | 1.161e-09 | 5.0977e-10 | 2.9984e-11 | 163828.656
253852.281 | 7.5203e-09 | 8.6841e-09 | 2.3591e-10 | 1.1051e-08 | 9.2084e-09 | 4.5723e-10 | 1.1522e-09 | 5.0855e-10 | 2.9805e-11 | 163840.812
253864.453 | 7.4754e-09 | 8.6496e-09 | 2.379e-10 | 1.1138e-08 | 9.1648e-09 | 4.5404e-10 | 1.1483e-09 | 5.06e-10 | 2.9697e-11 | 163852.984
253876.625 | 7.5284e-09 | 8.6728e-09 | 2.3487e-10 | 1.1117e-08 | 9.1583e-09 | 4.5899e-10 | 1.1683e-09 | 5.1047e-10 | 2.9596e-11 | 163865.156
253888.781 | 7.446e-09 | 8.7009e-09 | 2.3455e-10 | 1.1115e-08 | 9.0993e-09 | 4.5345e-10 | 1.1441e-09 | 5.1383e-10 | 2.9435e-11 | 163877.312
253900.953 | 7.4817e-09 | 8.7002e-09 | 2.3758e-10 | 1.1131e-08 | 9.1681e-09 | 4.521e-10 | 1.1517e-09 | 5.1287e-10 | 2.9412e-11 | 163889.484
253913.125 | 7.4201e-09 | 8.7163e-09 | 2.3605e-10 | 1.1041e-08 | 9.1335e-09 | 4.5756e-10 | 1.1496e-09 | 5.0797e-10 | 2.9257e-11 | 163901.656
253925.297 | 7.449e-09 | 8.601e-09 | 2.3664e-10 | 1.0953e-08 | 8.9961e-09 | 4.5214e-10 | 1.1447e-09 | 5.1777e-10 | 2.9805e-11 | 163913.828
253937.453 | 7.4864e-09 | 8.7894e-09 | 2.3973e-10 | 1.1109e-08 | 9.144e-09 | 4.5721e-10 | 1.1586e-09 | 5.2029e-10 | 2.9452e-11 | 163925.984
253949.625 | 7.5342e-09 | 8.7444e-09 | 2.3702e-10 | 1.1131e-08 | 9.1433e-09 | 4.5329e-10 | 1.145e-09 | 5.1523e-10 | 2.9456e-11 | 163938.156
253961.797 | 7.4932e-09 | 8.7122e-09 | 2.3687e-10 | 1.113e-08 | 9.235e-09 | 4.5811e-10 | 1.1525e-09 | 5.0941e-10 | 2.9575e-11 | 163950.328
253973.953 | 7.4499e-09 | 8.7777e-09 | 2.3506e-10 | 1.1046e-08 | 9.1321e-09 | 4.5407e-10 | 1.1376e-09 | 5.0566e-10 | 2.9495e-11 | 163962.484
253986.125 | 7.36e-09 | 8.7315e-09 | 2.3339e-10 | 1.0981e-08 | 9.0623e-09 | 4.5198e-10 | 1.1535e-09 | 5.0438e-10 | 2.9291e-11 | 163974.656
253998.297 | 7.5424e-09 | 8.6351e-09 | 2.3487e-10 | 1.0941e-08 | 9.0809e-09 | 4.5179e-10 | 1.1418e-09 | 5.1096e-10 | 2.9379e-11 | 163986.828
254010.453 | 7.4113e-09 | 8.5753e-09 | 2.3692e-10 | 1.1088e-08 | 9.2099e-09 | 4.595e-10 | 1.1599e-09 | 5.1543e-10 | 2.9289e-11 | 163998.984
254022.625 | 7.4143e-09 | 8.7046e-09 | 2.367e-10 | 1.0955e-08 | 9.037e-09 | 4.5358e-10 | 1.1341e-09 | 5.0197e-10 | 2.948e-11 | 164011.156
254034.797 | 7.3294e-09 | 8.7821e-09 | 2.342e-10 | 1.0975e-08 | 9.1114e-09 | 4.4952e-10 | 1.1326e-09 | 5.0626e-10 | 2.9401e-11 | 164023.328
254046.953 | 7.4001e-09 | 8.6917e-09 | 2.3312e-10 | 1.0947e-08 | 9.0569e-09 | 4.5098e-10 | 1.1396e-09 | 5.0772e-10 | 2.8953e-11 | 164035.484
254059.125 | 7.4067e-09 | 8.6992e-09 | 2.343e-10 | 1.0973e-08 | 9.2178e-09 | 4.5349e-10 | 1.1484e-09 | 5.0963e-10 | 2.94e-11 | 164047.656
254071.297 | 7.4348e-09 | 8.6919e-09 | 2.3427e-10 | 1.1179e-08 | 9.1618e-09 | 4.5368e-10 | 1.1417e-09 | 5.0985e-10 | 2.9322e-11 | 164059.828
254083.469 | 7.5553e-09 | 8.7143e-09 | 2.3666e-10 | 1.1012e-08 | 9.1146e-09 | 4.5493e-10 | 1.1383e-09 | 5.111e-10 | 2.9472e-11 | 164072
254095.625 | 7.3705e-09 | 8.6544e-09 | 2.343e-10 | 1.1113e-08 | 9.1338e-09 | 4.5372e-10 | 1.1567e-09 | 5.2055e-10 | 2.9636e-11 | 164084.156
254107.797 | 7.4836e-09 | 8.7265e-09 | 2.3674e-10 | 1.0978e-08 | 9.0789e-09 | 4.5673e-10 | 1.1464e-09 | 5.1057e-10 | 2.9512e-11 | 164096.328
254119.969 | 7.4874e-09 | 8.725e-09 | 2.3461e-10 | 1.1035e-08 | 9.1332e-09 | 4.5642e-10 | 1.1464e-09 | 5.1036e-10 | 2.9797e-11 | 164108.5
254132.125 | 7.4645e-09 | 8.7245e-09 | 2.3524e-10 | 1.1187e-08 | 9.1216e-09 | 4.5773e-10 | 1.1647e-09 | 5.1055e-10 | 3.0129e-11 | 164120.656
254144.297 | 7.5122e-09 | 8.6916e-09 | 2.3441e-10 | 1.1079e-08 | 9.1313e-09 | 4.5761e-10 | 1.1539e-09 | 5.1251e-10 | 2.963e-11 | 164132.828
254156.469 | 7.4451e-09 | 8.8129e-09 | 2.3927e-10 | 1.1286e-08 | 9.2803e-09 | 4.5834e-10 | 1.1515e-09 | 5.1e-10 | 2.9816e-11 | 164145
254168.625 | 7.4423e-09 | 8.7965e-09 | 2.3837e-10 | 1.1129e-08 | 9.0658e-09 | 4.5557e-10 | 1.1565e-09 | 5.1293e-10 | 2.96e-11 | 164157.156
254180.797 | 7.4726e-09 | 8.6013e-09 | 2.3711e-10 | 1.1044e-08 | 9.0375e-09 | 4.5163e-10 | 1.1393e-09 | 5.1889e-10 | 2.9467e-11 | 164169.328
254192.969 | 7.4559e-09 | 8.7135e-09 | 2.3554e-10 | 1.1134e-08 | 9.2231e-09 | 4.5433e-10 | 1.1401e-09 | 5.1031e-10 | 2.9689e-11 | 164181.5
254205.125 | 7.4091e-09 | 8.5852e-09 | 2.3498e-10 | 1.1038e-08 | 9.0979e-09 | 4.5421e-10 | 1.1432e-09 | 5.1254e-10 | 2.9275e-11 | 164193.656
254217.297 | 7.4231e-09 | 8.7181e-09 | 2.3473e-10 | 1.1026e-08 | 9.1099e-09 | 4.5322e-10 | 1.152e-09 | 5.0623e-10 | 2.9379e-11 | 164205.828
254229.469 | 7.469e-09 | 8.765e-09 | 2.3421e-10 | 1.1099e-08 | 9.1113e-09 | 4.5052e-10 | 1.1433e-09 | 5.0978e-10 | 2.9998e-11 | 164218
254241.625 | 7.4139e-09 | 8.6717e-09 | 2.3717e-10 | 1.1104e-08 | 9.055e-09 | 4.5134e-10 | 1.1487e-09 | 5.1123e-10 | 2.9456e-11 | 164230.156
254253.797 | 7.3513e-09 | 8.7068e-09 | 2.3499e-10 | 1.1032e-08 | 9.1084e-09 | 4.507e-10 | 1.1499e-09 | 5.0661e-10 | 2.95e-11 | 164242.328
254265.969 | 7.4035e-09 | 8.6637e-09 | 2.3424e-10 | 1.1048e-08 | 9.1086e-09 | 4.5689e-10 | 1.137e-09 | 5.117e-10 | 2.9273e-11 | 164254.5
254278.141 | 7.4062e-09 | 8.6392e-09 | 2.363e-10 | 1.1064e-08 | 8.9618e-09 | 4.4736e-10 | 1.1556e-09 | 5.1098e-10 | 2.9168e-11 | 164266.672
254290.297 | 7.349e-09 | 8.6665e-09 | 2.3461e-10 | 1.1066e-08 | 9.0661e-09 | 4.521e-10 | 1.1492e-09 | 5.0469e-10 | 2.8962e-11 | 164278.828
254302.469 | 7.4481e-09 | 8.5762e-09 | 2.3442e-10 | 1.0884e-08 | 9.0056e-09 | 4.5483e-10 | 1.148e-09 | 5.1335e-10 | 2.941e-11 | 164291
254314.641 | 7.383e-09 | 8.6358e-09 | 2.3649e-10 | 1.1041e-08 | 9.1303e-09 | 4.567e-10 | 1.1385e-09 | 5.1097e-10 | 2.9144e-11 | 164303.172
254326.797 | 7.2298e-09 | 8.6139e-09 | 2.3585e-10 | 1.084e-08 | 9.0035e-09 | 4.5133e-10 | 1.1437e-09 | 5.095e-10 | 2.9499e-11 | 164315.328
254338.969 | 7.442e-09 | 8.5439e-09 | 2.3368e-10 | 1.0888e-08 | 9.0341e-09 | 4.4635e-10 | 1.1513e-09 | 5.0611e-10 | 2.9488e-11 | 164327.5
254351.141 | 7.2869e-09 | 8.5912e-09 | 2.3206e-10 | 1.0972e-08 | 8.9575e-09 | 4.5117e-10 | 1.1544e-09 | 5.1239e-10 | 2.9318e-11 | 164339.672
254363.297 | 7.3231e-09 | 8.7057e-09 | 2.3692e-10 | 1.1052e-08 | 9.1208e-09 | 4.5734e-10 | 1.1546e-09 | 5.1094e-10 | 2.9671e-11 | 164351.828
254375.469 | 7.4383e-09 | 8.8101e-09 | 2.3617e-10 | 1.0932e-08 | 9.0384e-09 | 4.4837e-10 | 1.1463e-09 | 5.0886e-10 | 2.916e-11 | 164364
254387.641 | 7.2174e-09 | 8.6031e-09 | 2.3506e-10 | 1.0979e-08 | 9.115e-09 | 4.4942e-10 | 1.1429e-09 | 5.0823e-10 | 2.9084e-11 | 164376.172
254399.797 | 7.395e-09 | 8.6154e-09 | 2.3619e-10 | 1.1022e-08 | 9.1614e-09 | 4.4762e-10 | 1.1405e-09 | 5.0362e-10 | 2.9494e-11 | 164388.328
254411.969 | 7.2905e-09 | 8.6652e-09 | 2.3408e-10 | 1.0968e-08 | 9.1356e-09 | 4.529e-10 | 1.1465e-09 | 5.1183e-10 | 2.9541e-11 | 164400.5
254424.141 | 7.3794e-09 | 8.687e-09 | 2.3633e-10 | 1.1033e-08 | 9.0532e-09 | 4.512e-10 | 1.1508e-09 | 5.1429e-10 | 2.9591e-11 | 164412.672
254436.297 | 7.444e-09 | 8.7039e-09 | 2.3635e-10 | 1.0909e-08 | 9.0294e-09 | 4.5347e-10 | 1.1491e-09 | 5.0993e-10 | 2.9488e-11 | 164424.828
254448.469 | 7.3863e-09 | 8.6607e-09 | 2.3605e-10 | 1.0955e-08 | 9.0618e-09 | 4.5216e-10 | 1.1547e-09 | 5.1808e-10 | 2.9505e-11 | 164437
254460.641 | 7.4321e-09 | 8.7124e-09 | 2.38e-10 | 1.0951e-08 | 9.0438e-09 | 4.529e-10 | 1.1435e-09 | 5.1721e-10 | 2.9648e-11 | 164449.172
254472.813 | 7.3613e-09 | 8.7057e-09 | 2.3717e-10 | 1.1072e-08 | 9.1336e-09 | 4.6047e-10 | 1.1548e-09 | 5.1347e-10 | 2.9636e-11 | 164461.344
254484.969 | 7.433e-09 | 8.7516e-09 | 2.382e-10 | 1.1144e-08 | 9.1704e-09 | 4.5657e-10 | 1.1428e-09 | 5.1492e-10 | 2.9923e-11 | 164473.5
254497.141 | 7.5482e-09 | 8.7647e-09 | 2.3944e-10 | 1.1156e-08 | 9.0466e-09 | 4.5725e-10 | 1.1593e-09 | 5.1524e-10 | 2.9713e-11 | 164485.672
254509.313 | 7.5275e-09 | 8.7785e-09 | 2.377e-10 | 1.1052e-08 | 9.1352e-09 | 4.5944e-10 | 1.1515e-09 | 5.0935e-10 | 2.9626e-11 | 164497.844
254521.469 | 7.5024e-09 | 8.7296e-09 | 2.3632e-10 | 1.1e-08 | 9.162e-09 | 4.5307e-10 | 1.1526e-09 | 5.0912e-10 | 2.9541e-11 | 164510
254533.641 | 7.4935e-09 | 8.7559e-09 | 2.3661e-10 | 1.0921e-08 | 9.132e-09 | 4.5973e-10 | 1.1537e-09 | 5.0824e-10 | 2.9098e-11 | 164522.172
254545.813 | 7.4436e-09 | 8.6802e-09 | 2.3429e-10 | 1.1121e-08 | 9.1568e-09 | 4.5945e-10 | 1.1499e-09 | 5.1526e-10 | 2.9363e-11 | 164534.344
254557.969 | 7.6082e-09 | 8.7509e-09 | 2.3767e-10 | 1.1118e-08 | 9.0431e-09 | 4.5804e-10 | 1.1528e-09 | 5.1285e-10 | 2.9871e-11 | 164546.5
254570.141 | 7.4635e-09 | 8.7022e-09 | 2.392e-10 | 1.1051e-08 | 9.107e-09 | 4.5769e-10 | 1.1624e-09 | 5.1448e-10 | 2.9691e-11 | 164558.672
254582.313 | 7.4807e-09 | 8.7212e-09 | 2.3578e-10 | 1.1083e-08 | 9.0521e-09 | 4.5487e-10 | 1.1498e-09 | 5.1499e-10 | 2.9449e-11 | 164570.844
254594.469 | 7.3645e-09 | 8.6239e-09 | 2.3611e-10 | 1.1105e-08 | 9.105e-09 | 4.5807e-10 | 1.1571e-09 | 5.1035e-10 | 2.9418e-11 | 164583
254606.641 | 7.4307e-09 | 8.7103e-09 | 2.3454e-10 | 1.1076e-08 | 9.0808e-09 | 4.5234e-10 | 1.1401e-09 | 5.0941e-10 | 2.9963e-11 | 164595.172
254618.813 | 7.315e-09 | 8.6784e-09 | 2.369e-10 | 1.0968e-08 | 9.2709e-09 | 4.6167e-10 | 1.1565e-09 | 5.1654e-10 | 2.9561e-11 | 164607.344
254630.969 | 7.3437e-09 | 8.635e-09 | 2.3643e-10 | 1.1101e-08 | 9.1633e-09 | 4.5266e-10 | 1.1425e-09 | 5.1269e-10 | 2.9351e-11 | 164619.5
254643.141 | 7.4301e-09 | 8.6575e-09 | 2.3695e-10 | 1.1063e-08 | 9.0253e-09 | 4.5337e-10 | 1.1575e-09 | 5.1331e-10 | 2.9858e-11 | 164631.672
254655.313 | 7.3991e-09 | 8.6968e-09 | 2.401e-10 | 1.1236e-08 | 9.1102e-09 | 4.5603e-10 | 1.1635e-09 | 5.1634e-10 | 2.9638e-11 | 164643.844
254667.484 | 7.5059e-09 | 8.6871e-09 | 2.3864e-10 | 1.1001e-08 | 9.1211e-09 | 4.613e-10 | 1.1528e-09 | 5.1024e-10 | 2.9396e-11 | 164656.015
254679.641 | 7.5083e-09 | 8.7804e-09 | 2.3618e-10 | 1.0974e-08 | 9.1177e-09 | 4.5643e-10 | 1.1547e-09 | 5.1259e-10 | 2.9403e-11 | 164668.172
254691.813 | 7.3501e-09 | 8.6659e-09 | 2.3802e-10 | 1.0982e-08 | 9.1146e-09 | 4.526e-10 | 1.161e-09 | 5.1077e-10 | 2.9429e-11 | 164680.344
254703.984 | 7.2729e-09 | 8.6459e-09 | 2.3303e-10 | 1.0934e-08 | 8.8696e-09 | 4.4788e-10 | 1.1273e-09 | 5.1e-10 | 2.9038e-11 | 164692.515
254716.141 | 7.3824e-09 | 8.6647e-09 | 2.3318e-10 | 1.0975e-08 | 9.0545e-09 | 4.5315e-10 | 1.1365e-09 | 5.0887e-10 | 2.9354e-11 | 164704.672
254728.313 | 7.3572e-09 | 8.6857e-09 | 2.3354e-10 | 1.0887e-08 | 8.9976e-09 | 4.5153e-10 | 1.1377e-09 | 5.0784e-10 | 2.9695e-11 | 164716.844
254740.484 | 7.5599e-09 | 8.7911e-09 | 2.3801e-10 | 1.0972e-08 | 9.0028e-09 | 4.5591e-10 | 1.1504e-09 | 5.181e-10 | 2.9472e-11 | 164729.015
254752.641 | 7.4429e-09 | 8.6698e-09 | 2.338e-10 | 1.0921e-08 | 9.1965e-09 | 4.5895e-10 | 1.1414e-09 | 5.1055e-10 | 2.905e-11 | 164741.172
254764.813 | 7.5072e-09 | 8.7641e-09 | 2.3305e-10 | 1.0957e-08 | 9.0682e-09 | 4.5199e-10 | 1.1506e-09 | 5.1104e-10 | 2.9333e-11 | 164753.344
254776.984 | 7.4897e-09 | 8.7494e-09 | 2.3313e-10 | 1.0764e-08 | 8.9753e-09 | 4.5321e-10 | 1.1433e-09 | 5.061e-10 | 2.947e-11 | 164765.515
254789.141 | 7.3599e-09 | 8.6126e-09 | 2.3576e-10 | 1.0903e-08 | 9.0346e-09 | 4.5468e-10 | 1.1254e-09 | 5.0774e-10 | 2.9177e-11 | 164777.672
254801.313 | 7.4117e-09 | 8.6091e-09 | 2.3686e-10 | 1.1002e-08 | 9.0424e-09 | 4.5064e-10 | 1.1294e-09 | 5.0651e-10 | 2.9468e-11 | 164789.844
254813.484 | 7.3439e-09 | 8.6004e-09 | 2.3346e-10 | 1.084e-08 | 9.0243e-09 | 4.5284e-10 | 1.1321e-09 | 5.0568e-10 | 2.9443e-11 | 164802.015
254825.641 | 7.3778e-09 | 8.5492e-09 | 2.3472e-10 | 1.0993e-08 | 8.9858e-09 | 4.5344e-10 | 1.135e-09 | 5.1021e-10 | 2.9421e-11 | 164814.172
254837.813 | 7.3318e-09 | 8.5486e-09 | 2.3566e-10 | 1.0949e-08 | 9.0384e-09 | 4.502e-10 | 1.1465e-09 | 5.1043e-10 | 2.9436e-11 | 164826.344
254849.984 | 7.3458e-09 | 8.4813e-09 | 2.3316e-10 | 1.1055e-08 | 8.9875e-09 | 4.4668e-10 | 1.1399e-09 | 5.0198e-10 | 2.8804e-11 | 164838.515
254862.156 | 7.3034e-09 | 8.4778e-09 | 2.3254e-10 | 1.0931e-08 | 9.0392e-09 | 4.485e-10 | 1.1331e-09 | 5.1331e-10 | 2.9278e-11 | 164850.687
254874.313 | 7.2941e-09 | 8.418e-09 | 2.3484e-10 | 1.0985e-08 | 8.9128e-09 | 4.4201e-10 | 1.1284e-09 | 5.0292e-10 | 2.9043e-11 | 164862.844
254886.484 | 7.2974e-09 | 8.4662e-09 | 2.3257e-10 | 1.0903e-08 | 9.0795e-09 | 4.5056e-10 | 1.1303e-09 | 5.0658e-10 | 2.9112e-11 | 164875.015
254898.656 | 7.2546e-09 | 8.5232e-09 | 2.3197e-10 | 1.1013e-08 | 8.9943e-09 | 4.5011e-10 | 1.1304e-09 | 5.0304e-10 | 2.9197e-11 | 164887.187
254910.813 | 7.3095e-09 | 8.6083e-09 | 2.3116e-10 | 1.0863e-08 | 9.0349e-09 | 4.4657e-10 | 1.1254e-09 | 5.0648e-10 | 2.9027e-11 | 164899.344
254922.984 | 7.2802e-09 | 8.6416e-09 | 2.3253e-10 | 1.0895e-08 | 9.0265e-09 | 4.4939e-10 | 1.1274e-09 | 5.0825e-10 | 2.8984e-11 | 164911.515
254935.156 | 7.3449e-09 | 8.6488e-09 | 2.3464e-10 | 1.0995e-08 | 9.0138e-09 | 4.5111e-10 | 1.137e-09 | 5.0939e-10 | 2.9539e-11 | 164923.687
254947.313 | 7.4281e-09 | 8.6551e-09 | 2.3482e-10 | 1.1016e-08 | 9.023e-09 | 4.5235e-10 | 1.1351e-09 | 5.1235e-10 | 2.9666e-11 | 164935.844
254959.484 | 7.3289e-09 | 8.6095e-09 | 2.3578e-10 | 1.0934e-08 | 9.1005e-09 | 4.5374e-10 | 1.1537e-09 | 5.1246e-10 | 2.9867e-11 | 164948.015
254971.656 | 7.3605e-09 | 8.6594e-09 | 2.3182e-10 | 1.0986e-08 | 9.1554e-09 | 4.5311e-10 | 1.1542e-09 | 5.1364e-10 | 2.9723e-11 | 164960.187
254983.813 | 7.3623e-09 | 8.6357e-09 | 2.3592e-10 | 1.1117e-08 | 9.0036e-09 | 4.4867e-10 | 1.1423e-09 | 5.1031e-10 | 2.9245e-11 | 164972.344
254995.984 | 7.2858e-09 | 8.6382e-09 | 2.3793e-10 | 1.0882e-08 | 9.0165e-09 | 4.5302e-10 | 1.1393e-09 | 5.0916e-10 | 2.9246e-11 | 164984.515
255008.156 | 7.3247e-09 | 8.6246e-09 | 2.3526e-10 | 1.105e-08 | 9.0215e-09 | 4.5794e-10 | 1.1554e-09 | 5.1263e-10 | 2.9708e-11 | 164996.687
255020.313 | 7.4894e-09 | 8.7598e-09 | 2.3627e-10 | 1.1157e-08 | 9.1624e-09 | 4.5339e-10 | 1.1443e-09 | 5.0916e-10 | 2.9499e-11 | 165008.844
255032.484 | 7.5385e-09 | 8.7475e-09 | 2.353e-10 | 1.1089e-08 | 9.0203e-09 | 4.5218e-10 | 1.1493e-09 | 5.0143e-10 | 2.9561e-11 | 165021.015
255044.656 | 7.476e-09 | 8.7016e-09 | 2.3449e-10 | 1.1039e-08 | 9.0721e-09 | 4.5395e-10 | 1.146e-09 | 5.1031e-10 | 2.9575e-11 | 165033.187
255056.828 | 7.4219e-09 | 8.683e-09 | 2.3616e-10 | 1.0993e-08 | 9.0826e-09 | 4.5078e-10 | 1.1569e-09 | 5.1271e-10 | 2.9252e-11 | 165045.359
255068.984 | 7.3621e-09 | 8.4869e-09 | 2.3417e-10 | 1.098e-08 | 9.0719e-09 | 4.5056e-10 | 1.1508e-09 | 5.0995e-10 | 2.9798e-11 | 165057.515
255081.156 | 7.4184e-09 | 8.6728e-09 | 2.3371e-10 | 1.09e-08 | 9.1341e-09 | 4.5e-10 | 1.1316e-09 | 5.1245e-10 | 2.92e-11 | 165069.687
255093.328 | 7.3269e-09 | 8.5932e-09 | 2.3476e-10 | 1.0884e-08 | 9.0466e-09 | 4.4807e-10 | 1.131e-09 | 4.9818e-10 | 2.9153e-11 | 165081.859
255105.484 | 7.428e-09 | 8.5726e-09 | 2.3355e-10 | 1.0907e-08 | 8.9027e-09 | 4.5096e-10 | 1.1338e-09 | 5.0858e-10 | 2.9426e-11 | 165094.015
255117.656 | 7.4374e-09 | 8.5111e-09 | 2.3192e-10 | 1.089e-08 | 9.0533e-09 | 4.5006e-10 | 1.138e-09 | 5.0548e-10 | 2.9207e-11 | 165106.187
255129.828 | 7.5007e-09 | 8.7161e-09 | 2.3471e-10 | 1.1032e-08 | 9.1448e-09 | 4.4835e-10 | 1.1353e-09 | 5.1019e-10 | 2.9585e-11 | 165118.359
255141.984 | 7.3182e-09 | 8.6211e-09 | 2.3336e-10 | 1.0932e-08 | 9.0407e-09 | 4.5097e-10 | 1.1528e-09 | 5.0945e-10 | 2.9289e-11 | 165130.515
255154.156 | 7.3518e-09 | 8.5216e-09 | 2.35e-10 | 1.1058e-08 | 9.0669e-09 | 4.5063e-10 | 1.1377e-09 | 5.065e-10 | 2.9213e-11 | 165142.687
255166.328 | 7.46e-09 | 8.6821e-09 | 2.3632e-10 | 1.1045e-08 | 9.0758e-09 | 4.4945e-10 | 1.1433e-09 | 5.1189e-10 | 2.9481e-11 | 165154.859
255178.484 | 7.4735e-09 | 8.701e-09 | 2.3789e-10 | 1.1076e-08 | 9.083e-09 | 4.5141e-10 | 1.135e-09 | 5.1121e-10 | 2.9503e-11 | 165167.015
255190.656 | 7.457e-09 | 8.768e-09 | 2.3513e-10 | 1.1109e-08 | 9.0689e-09 | 4.5272e-10 | 1.1409e-09 | 5.1365e-10 | 2.9211e-11 | 165179.187
255202.828 | 7.4062e-09 | 8.548e-09 | 2.3667e-10 | 1.1046e-08 | 9.0324e-09 | 4.5621e-10 | 1.1366e-09 | 5.0611e-10 | 2.9014e-11 | 165191.359
255214.984 | 7.4727e-09 | 8.5529e-09 | 2.3696e-10 | 1.1044e-08 | 9.0205e-09 | 4.49e-10 | 1.1336e-09 | 5.0536e-10 | 2.8931e-11 | 165203.515
255227.156 | 7.3131e-09 | 8.5675e-09 | 2.3602e-10 | 1.0998e-08 | 8.8854e-09 | 4.5008e-10 | 1.1467e-09 | 5.0697e-10 | 2.9594e-11 | 165215.687
255239.328 | 7.5625e-09 | 8.6381e-09 | 2.359e-10 | 1.1061e-08 | 9.0754e-09 | 4.5206e-10 | 1.1502e-09 | 5.1209e-10 | 2.9032e-11 | 165227.859
255251.5 | 7.3267e-09 | 8.545e-09 | 2.3718e-10 | 1.1149e-08 | 9.1173e-09 | 4.5681e-10 | 1.1502e-09 | 5.0781e-10 | 2.9332e-11 | 165240.031
255263.656 | 7.3583e-09 | 8.5335e-09 | 2.3471e-10 | 1.1124e-08 | 9.106e-09 | 4.5233e-10 | 1.1537e-09 | 5.1542e-10 | 2.9288e-11 | 165252.187
255275.828 | 7.4828e-09 | 8.5446e-09 | 2.3587e-10 | 1.1082e-08 | 9.1209e-09 | 4.5358e-10 | 1.141e-09 | 5.097e-10 | 2.94e-11 | 165264.359
255288 | 7.4066e-09 | 8.5801e-09 | 2.3773e-10 | 1.1121e-08 | 8.989e-09 | 4.485e-10 | 1.1331e-09 | 5.1108e-10 | 2.9379e-11 | 165276.531
255300.156 | 7.5125e-09 | 8.6484e-09 | 2.371e-10 | 1.1106e-08 | 9.1128e-09 | 4.5067e-10 | 1.1494e-09 | 5.1327e-10 | 2.9953e-11 | 165288.687
255312.328 | 7.361e-09 | 8.6187e-09 | 2.3573e-10 | 1.1214e-08 | 9.0434e-09 | 4.5041e-10 | 1.1564e-09 | 5.058e-10 | 2.9452e-11 | 165300.859
255324.5 | 7.3997e-09 | 8.6061e-09 | 2.3572e-10 | 1.1182e-08 | 9.0439e-09 | 4.4945e-10 | 1.1472e-09 | 5.1114e-10 | 2.9411e-11 | 165313.031
255336.656 | 7.3803e-09 | 8.6388e-09 | 2.3542e-10 | 1.1098e-08 | 9.088e-09 | 4.4938e-10 | 1.1528e-09 | 5.124e-10 | 2.929e-11 | 165325.187
255348.828 | 7.3383e-09 | 8.579e-09 | 2.3429e-10 | 1.1086e-08 | 9.1027e-09 | 4.4908e-10 | 1.1515e-09 | 5.1088e-10 | 2.9609e-11 | 165337.359
255361 | 7.3906e-09 | 8.611e-09 | 2.3377e-10 | 1.1154e-08 | 9.1308e-09 | 4.5222e-10 | 1.1457e-09 | 5.0912e-10 | 2.9788e-11 | 165349.531
255373.156 | 7.4054e-09 | 8.593e-09 | 2.3598e-10 | 1.1159e-08 | 9.066e-09 | 4.4667e-10 | 1.1335e-09 | 5.1114e-10 | 2.9533e-11 | 165361.687
255385.328 | 7.4229e-09 | 8.7167e-09 | 2.3243e-10 | 1.1049e-08 | 9.1237e-09 | 4.4973e-10 | 1.147e-09 | 5.092e-10 | 2.966e-11 | 165373.859
255397.5 | 7.4292e-09 | 8.66e-09 | 2.3628e-10 | 1.1063e-08 | 9.0027e-09 | 4.5189e-10 | 1.1474e-09 | 5.0806e-10 | 2.9458e-11 | 165386.031
255409.656 | 7.5468e-09 | 8.6161e-09 | 2.351e-10 | 1.0992e-08 | 9.1559e-09 | 4.51e-10 | 1.1522e-09 | 5.1143e-10 | 2.984e-11 | 165398.187
255421.828 | 7.4054e-09 | 8.5851e-09 | 2.3494e-10 | 1.1005e-08 | 9.1127e-09 | 4.5286e-10 | 1.1509e-09 | 5.1162e-10 | 2.9167e-11 | 165410.359
255434 | 7.3303e-09 | 8.6246e-09 | 2.3764e-10 | 1.1081e-08 | 9.091e-09 | 4.5271e-10 | 1.1414e-09 | 5.0777e-10 | 2.9442e-11 | 165422.531
255446.172 | 7.4704e-09 | 8.6186e-09 | 2.3993e-10 | 1.1084e-08 | 9.1094e-09 | 4.5648e-10 | 1.1452e-09 | 5.0536e-10 | 2.9419e-11 | 165434.703
255458.328 | 7.412e-09 | 8.6585e-09 | 2.3595e-10 | 1.1106e-08 | 9.1098e-09 | 4.513e-10 | 1.1633e-09 | 5.0905e-10 | 2.9693e-11 | 165446.859
255470.5 | 7.4507e-09 | 8.6537e-09 | 2.3525e-10 | 1.112e-08 | 9.0505e-09 | 4.4747e-10 | 1.1533e-09 | 5.1332e-10 | 2.9571e-11 | 165459.031
255482.672 | 7.4828e-09 | 8.6069e-09 | 2.3354e-10 | 1.1151e-08 | 9.051e-09 | 4.5375e-10 | 1.1488e-09 | 5.084e-10 | 2.9344e-11 | 165471.203
255494.828 | 7.5562e-09 | 8.6149e-09 | 2.3407e-10 | 1.1036e-08 | 9.2283e-09 | 4.5377e-10 | 1.1445e-09 | 5.1332e-10 | 2.9194e-11 | 165483.359
255507 | 7.4714e-09 | 8.6087e-09 | 2.3581e-10 | 1.0967e-08 | 9.1036e-09 | 4.4885e-10 | 1.1438e-09 | 5.0611e-10 | 2.9512e-11 | 165495.531
255519.172 | 7.4051e-09 | 8.644e-09 | 2.359e-10 | 1.0863e-08 | 9.1825e-09 | 4.5504e-10 | 1.133e-09 | 5.1266e-10 | 2.9403e-11 | 165507.703
255531.328 | 7.4765e-09 | 8.5476e-09 | 2.349e-10 | 1.0991e-08 | 9.1111e-09 | 4.4526e-10 | 1.1421e-09 | 5.1037e-10 | 2.9361e-11 | 165519.859
255543.5 | 7.4329e-09 | 8.5881e-09 | 2.3514e-10 | 1.0997e-08 | 9.0863e-09 | 4.4812e-10 | 1.1435e-09 | 5.0501e-10 | 2.9598e-11 | 165532.031
255555.672 | 7.3694e-09 | 8.6279e-09 | 2.3392e-10 | 1.1011e-08 | 9.0177e-09 | 4.5394e-10 | 1.1478e-09 | 5.058e-10 | 2.9347e-11 | 165544.203
255567.828 | 7.4169e-09 | 8.5796e-09 | 2.3443e-10 | 1.1002e-08 | 9.0814e-09 | 4.5329e-10 | 1.1242e-09 | 5.0264e-10 | 2.9294e-11 | 165556.359
255580 | 7.3553e-09 | 8.6041e-09 | 2.3227e-10 | 1.0984e-08 | 9.0711e-09 | 4.4771e-10 | 1.1425e-09 | 5.0539e-10 | 2.9463e-11 | 165568.531
255592.172 | 7.3701e-09 | 8.4636e-09 | 2.3257e-10 | 1.0814e-08 | 8.9869e-09 | 4.4917e-10 | 1.1425e-09 | 5.0579e-10 | 2.9452e-11 | 165580.703
255604.344 | 7.5382e-09 | 8.6639e-09 | 2.3519e-10 | 1.0976e-08 | 9.0522e-09 | 4.4865e-10 | 1.1396e-09 | 5.0377e-10 | 2.9305e-11 | 165592.875
255616.5 | 7.4673e-09 | 8.5893e-09 | 2.3217e-10 | 1.1137e-08 | 9.1604e-09 | 4.4996e-10 | 1.1456e-09 | 5.0353e-10 | 2.9503e-11 | 165605.031
255628.672 | 7.4223e-09 | 8.6354e-09 | 2.3188e-10 | 1.1009e-08 | 9.2042e-09 | 4.4746e-10 | 1.141e-09 | 5.0852e-10 | 2.9367e-11 | 165617.203
255640.844 | 7.4366e-09 | 8.6775e-09 | 2.3356e-10 | 1.0996e-08 | 9.1423e-09 | 4.4552e-10 | 1.1409e-09 | 5.122e-10 | 2.931e-11 | 165629.375
255653 | 7.4391e-09 | 8.594e-09 | 2.3429e-10 | 1.0965e-08 | 9.0612e-09 | 4.4762e-10 | 1.1454e-09 | 5.0586e-10 | 2.9327e-11 | 165641.531
255665.172 | 7.3804e-09 | 8.6238e-09 | 2.362e-10 | 1.0908e-08 | 9.0947e-09 | 4.4868e-10 | 1.1359e-09 | 5.0672e-10 | 2.9292e-11 | 165653.703
255677.344 | 7.4062e-09 | 8.6295e-09 | 2.3361e-10 | 1.1111e-08 | 9.135e-09 | 4.5199e-10 | 1.1388e-09 | 5.1281e-10 | 2.9523e-11 | 165665.875
255689.5 | 7.3984e-09 | 8.6816e-09 | 2.3409e-10 | 1.1014e-08 | 9.1919e-09 | 4.4899e-10 | 1.1381e-09 | 5.0611e-10 | 2.9193e-11 | 165678.031
255701.672 | 7.3518e-09 | 8.617e-09 | 2.3101e-10 | 1.1021e-08 | 9.0311e-09 | 4.4897e-10 | 1.134e-09 | 5.0972e-10 | 2.9517e-11 | 165690.203
255713.844 | 7.3652e-09 | 8.6408e-09 | 2.3382e-10 | 1.0948e-08 | 9.0617e-09 | 4.5005e-10 | 1.1495e-09 | 5.0874e-10 | 2.9268e-11 | 165702.375
255726 | 7.4004e-09 | 8.6781e-09 | 2.3519e-10 | 1.0994e-08 | 9.0676e-09 | 4.5069e-10 | 1.1588e-09 | 5.1162e-10 | 2.9671e-11 | 165714.531
255738.172 | 7.4803e-09 | 8.7255e-09 | 2.3546e-10 | 1.0981e-08 | 9.0987e-09 | 4.5466e-10 | 1.1491e-09 | 5.1429e-10 | 2.955e-11 | 165726.703
255750.344 | 7.4491e-09 | 8.5639e-09 | 2.3649e-10 | 1.1163e-08 | 9.2506e-09 | 4.6049e-10 | 1.1638e-09 | 5.1139e-10 | 2.9588e-11 | 165738.875
255762.5 | 7.4677e-09 | 8.859e-09 | 2.3446e-10 | 1.1099e-08 | 9.2294e-09 | 4.5445e-10 | 1.1359e-09 | 5.0794e-10 | 2.9473e-11 | 165751.031
255774.672 | 7.4074e-09 | 8.6563e-09 | 2.3787e-10 | 1.087e-08 | 9.1153e-09 | 4.5478e-10 | 1.1338e-09 | 5.0872e-10 | 2.9299e-11 | 165763.203
255786.844 | 7.33e-09 | 8.5598e-09 | 2.359e-10 | 1.1174e-08 | 9.0905e-09 | 4.5128e-10 | 1.1628e-09 | 5.1265e-10 | 2.9776e-11 | 165775.375
255799.016 | 7.5396e-09 | 8.5969e-09 | 2.3664e-10 | 1.099e-08 | 9.1052e-09 | 4.5363e-10 | 1.1379e-09 | 5.1426e-10 | 3.02e-11 | 165787.547
255811.172 | 7.3661e-09 | 8.6514e-09 | 2.349e-10 | 1.1002e-08 | 9.0366e-09 | 4.4771e-10 | 1.1605e-09 | 5.1119e-10 | 2.9695e-11 | 165799.703
255823.344 | 7.3835e-09 | 8.624e-09 | 2.3765e-10 | 1.0978e-08 | 9.0357e-09 | 4.5489e-10 | 1.1401e-09 | 5.0642e-10 | 2.9482e-11 | 165811.875
255835.516 | 7.3462e-09 | 8.5788e-09 | 2.328e-10 | 1.1167e-08 | 9.066e-09 | 4.5242e-10 | 1.1422e-09 | 5.0587e-10 | 2.923e-11 | 165824.047
255847.672 | 7.4016e-09 | 8.5723e-09 | 2.3738e-10 | 1.1032e-08 | 9.0398e-09 | 4.4818e-10 | 1.148e-09 | 5.1159e-10 | 2.9668e-11 | 165836.203
255859.844 | 7.4558e-09 | 8.6057e-09 | 2.3607e-10 | 1.1064e-08 | 9.1499e-09 | 4.4899e-10 | 1.1427e-09 | 5.0338e-10 | 2.9779e-11 | 165848.375
255872.016 | 7.4669e-09 | 8.6134e-09 | 2.3628e-10 | 1.1042e-08 | 9.2083e-09 | 4.5572e-10 | 1.1399e-09 | 5.0864e-10 | 2.9667e-11 | 165860.547
255884.172 | 7.4968e-09 | 8.7351e-09 | 2.3418e-10 | 1.1157e-08 | 9.1332e-09 | 4.5095e-10 | 1.1443e-09 | 5.0519e-10 | 2.93e-11 | 165872.703
255896.344 | 7.4395e-09 | 8.6028e-09 | 2.3687e-10 | 1.1224e-08 | 9.0117e-09 | 4.5019e-10 | 1.1472e-09 | 5.0819e-10 | 2.9521e-11 | 165884.875
255908.516 | 7.4046e-09 | 8.6385e-09 | 2.345e-10 | 1.0948e-08 | 9.0877e-09 | 4.4878e-10 | 1.1367e-09 | 5.0496e-10 | 2.9312e-11 | 165897.047
255920.672 | 7.4866e-09 | 8.6674e-09 | 2.3503e-10 | 1.1015e-08 | 9.1059e-09 | 4.5154e-10 | 1.1316e-09 | 5.1008e-10 | 2.927e-11 | 165909.203
255932.844 | 7.3188e-09 | 8.6311e-09 | 2.3469e-10 | 1.1003e-08 | 9.0984e-09 | 4.4819e-10 | 1.1367e-09 | 5.0548e-10 | 2.9386e-11 | 165921.375
255945.016 | 7.4602e-09 | 8.641e-09 | 2.3502e-10 | 1.0928e-08 | 8.9712e-09 | 4.5026e-10 | 1.1407e-09 | 5.088e-10 | 2.9391e-11 | 165933.547
255957.172 | 7.3391e-09 | 8.6495e-09 | 2.3289e-10 | 1.0965e-08 | 9.0271e-09 | 4.483e-10 | 1.144e-09 | 5.0772e-10 | 2.949e-11 | 165945.703
255969.344 | 7.3705e-09 | 8.4868e-09 | 2.3445e-10 | 1.0995e-08 | 9.0205e-09 | 4.4973e-10 | 1.1497e-09 | 5.1093e-10 | 2.9222e-11 | 165957.875
255981.516 | 7.4629e-09 | 8.6572e-09 | 2.3424e-10 | 1.1004e-08 | 9.0066e-09 | 4.4884e-10 | 1.1413e-09 | 5.1071e-10 | 2.935e-11 | 165970.047
255993.688 | 7.4238e-09 | 8.5982e-09 | 2.3346e-10 | 1.1082e-08 | 9.0772e-09 | 4.4569e-10 | 1.156e-09 | 5.0425e-10 | 2.9394e-11 | 165982.219
256005.844 | 7.4301e-09 | 8.6697e-09 | 2.3518e-10 | 1.105e-08 | 9.0294e-09 | 4.5218e-10 | 1.1418e-09 | 5.0341e-10 | 2.8989e-11 | 165994.375
256018.016 | 7.3712e-09 | 8.5927e-09 | 2.3796e-10 | 1.0965e-08 | 9.0586e-09 | 4.4515e-10 | 1.1549e-09 | 5.1369e-10 | 2.9796e-11 | 166006.547
256030.188 | 7.5183e-09 | 8.6435e-09 | 2.3424e-10 | 1.1088e-08 | 9.1588e-09 | 4.5318e-10 | 1.1393e-09 | 5.0529e-10 | 2.9225e-11 | 166018.719
256042.344 | 7.4514e-09 | 8.5431e-09 | 2.3644e-10 | 1.112e-08 | 9.1218e-09 | 4.4393e-10 | 1.1355e-09 | 5.0869e-10 | 2.9267e-11 | 166030.875
256054.516 | 7.4119e-09 | 8.5977e-09 | 2.3631e-10 | 1.0957e-08 | 9.0213e-09 | 4.5012e-10 | 1.1402e-09 | 5.0595e-10 | 2.9118e-11 | 166043.047
256066.688 | 7.352e-09 | 8.6967e-09 | 2.3719e-10 | 1.1038e-08 | 9.015e-09 | 4.4867e-10 | 1.1333e-09 | 5.0661e-10 | 2.9228e-11 | 166055.219
256078.844 | 7.4215e-09 | 8.6345e-09 | 2.3434e-10 | 1.0963e-08 | 9.043e-09 | 4.4283e-10 | 1.1496e-09 | 5.103e-10 | 2.986e-11 | 166067.375
256091.016 | 7.4901e-09 | 8.6239e-09 | 2.358e-10 | 1.121e-08 | 9.0717e-09 | 4.491e-10 | 1.1462e-09 | 5.0828e-10 | 2.968e-11 | 166079.547
256103.188 | 7.4408e-09 | 8.6353e-09 | 2.325e-10 | 1.1102e-08 | 9.1269e-09 | 4.4777e-10 | 1.1389e-09 | 5.0436e-10 | 2.9132e-11 | 166091.719
256115.344 | 7.301e-09 | 8.5769e-09 | 2.3634e-10 | 1.0946e-08 | 9.1168e-09 | 4.5381e-10 | 1.1448e-09 | 5.1597e-10 | 2.969e-11 | 166103.875
256127.516 | 7.4135e-09 | 8.7999e-09 | 2.3735e-10 | 1.1196e-08 | 9.2208e-09 | 4.5217e-10 | 1.1629e-09 | 5.1387e-10 | 2.9791e-11 | 166116.047
256139.688 | 7.4029e-09 | 8.6859e-09 | 2.3483e-10 | 1.1046e-08 | 9.0744e-09 | 4.5262e-10 | 1.1449e-09 | 5.1718e-10 | 2.9399e-11 | 166128.219
256151.844 | 7.3836e-09 | 8.7723e-09 | 2.3622e-10 | 1.1149e-08 | 9.2658e-09 | 4.5668e-10 | 1.1651e-09 | 5.109e-10 | 2.9846e-11 | 166140.375
256164.016 | 7.4952e-09 | 8.6498e-09 | 2.3605e-10 | 1.1247e-08 | 9.3037e-09 | 4.5097e-10 | 1.1361e-09 | 5.1257e-10 | 2.9511e-11 | 166152.547
256176.188 | 7.3752e-09 | 8.6889e-09 | 2.3814e-10 | 1.1026e-08 | 9.1504e-09 | 4.4998e-10 | 1.1444e-09 | 5.1056e-10 | 2.9309e-11 | 166164.719
256188.359 | 7.5399e-09 | 8.4966e-09 | 2.3712e-10 | 1.104e-08 | 9.191e-09 | 4.5295e-10 | 1.15e-09 | 5.0851e-10 | 2.9516e-11 | 166176.89
256200.516 | 7.5703e-09 | 8.5907e-09 | 2.3677e-10 | 1.1149e-08 | 9.1086e-09 | 4.4949e-10 | 1.163e-09 | 5.1422e-10 | 2.9562e-11 | 166189.047
256212.688 | 7.4166e-09 | 8.6025e-09 | 2.3681e-10 | 1.1096e-08 | 9.0086e-09 | 4.5381e-10 | 1.1465e-09 | 5.0751e-10 | 2.9395e-11 | 166201.219
256224.859 | 7.3528e-09 | 8.6741e-09 | 2.3545e-10 | 1.1068e-08 | 9.1401e-09 | 4.5121e-10 | 1.1438e-09 | 5.0916e-10 | 2.9475e-11 | 166213.39
256237.016 | 7.3681e-09 | 8.7053e-09 | 2.3469e-10 | 1.1036e-08 | 9.1205e-09 | 4.4973e-10 | 1.1583e-09 | 5.0907e-10 | 2.9515e-11 | 166225.547
256249.188 | 7.4952e-09 | 8.6733e-09 | 2.3477e-10 | 1.1083e-08 | 9.1434e-09 | 4.5083e-10 | 1.1417e-09 | 5.0183e-10 | 2.9321e-11 | 166237.719
256261.359 | 7.5042e-09 | 8.7034e-09 | 2.3483e-10 | 1.0951e-08 | 9.1301e-09 | 4.5299e-10 | 1.1447e-09 | 5.0652e-10 | 2.9194e-11 | 166249.89
256273.516 | 7.3514e-09 | 8.63e-09 | 2.3551e-10 | 1.1011e-08 | 9.1328e-09 | 4.5111e-10 | 1.1389e-09 | 5.0576e-10 | 2.9526e-11 | 166262.047
256285.688 | 7.34e-09 | 8.6665e-09 | 2.3489e-10 | 1.1045e-08 | 9.0884e-09 | 4.4548e-10 | 1.1355e-09 | 5.0796e-10 | 2.9255e-11 | 166274.219
256297.859 | 7.3968e-09 | 8.6137e-09 | 2.362e-10 | 1.0905e-08 | 8.9482e-09 | 4.5045e-10 | 1.128e-09 | 5.0183e-10 | 2.9596e-11 | 166286.39
256310.016 | 7.2847e-09 | 8.5673e-09 | 2.3203e-10 | 1.0884e-08 | 9.047e-09 | 4.5046e-10 | 1.1313e-09 | 5.0256e-10 | 2.9215e-11 | 166298.547
256322.188 | 7.3971e-09 | 8.657e-09 | 2.3135e-10 | 1.0975e-08 | 9.0837e-09 | 4.4974e-10 | 1.1217e-09 | 5.0428e-10 | 2.9145e-11 | 166310.719
256334.359 | 7.458e-09 | 8.7276e-09 | 2.3463e-10 | 1.0865e-08 | 9.0535e-09 | 4.4469e-10 | 1.1316e-09 | 5.0634e-10 | 2.9084e-11 | 166322.89
256346.516 | 7.3503e-09 | 8.6188e-09 | 2.3256e-10 | 1.0995e-08 | 8.9803e-09 | 4.4798e-10 | 1.1364e-09 | 5.0363e-10 | 2.9282e-11 | 166335.047
256358.688 | 7.38e-09 | 8.7043e-09 | 2.3452e-10 | 1.1108e-08 | 9.1554e-09 | 4.4922e-10 | 1.1297e-09 | 5.0785e-10 | 2.9448e-11 | 166347.219
256370.859 | 7.3586e-09 | 8.6505e-09 | 2.3203e-10 | 1.0869e-08 | 9.0452e-09 | 4.4357e-10 | 1.1301e-09 | 5.0434e-10 | 2.9095e-11 | 166359.39
256383.031 | 7.4698e-09 | 8.5743e-09 | 2.3517e-10 | 1.1112e-08 | 9.0919e-09 | 4.4926e-10 | 1.1363e-09 | 5.0377e-10 | 2.9159e-11 | 166371.562
256395.188 | 7.4887e-09 | 8.6238e-09 | 2.3462e-10 | 1.1157e-08 | 9.0507e-09 | 4.5035e-10 | 1.1265e-09 | 5.0834e-10 | 2.9806e-11 | 166383.719
256407.359 | 7.3991e-09 | 8.6258e-09 | 2.332e-10 | 1.1084e-08 | 9.0959e-09 | 4.4796e-10 | 1.1263e-09 | 4.9917e-10 | 2.9385e-11 | 166395.89
256419.531 | 7.2587e-09 | 8.739e-09 | 2.3402e-10 | 1.0957e-08 | 9.0532e-09 | 4.4427e-10 | 1.1133e-09 | 5.0019e-10 | 2.9217e-11 | 166408.062
256431.688 | 7.2604e-09 | 8.7166e-09 | 2.3451e-10 | 1.0931e-08 | 9.1301e-09 | 4.4907e-10 | 1.1224e-09 | 5.0065e-10 | 2.9389e-11 | 166420.219
256443.859 | 7.345e-09 | 8.7182e-09 | 2.3389e-10 | 1.0951e-08 | 9.1132e-09 | 4.512e-10 | 1.1137e-09 | 5.0625e-10 | 2.9142e-11 | 166432.39
256456.031 | 7.3079e-09 | 8.6317e-09 | 2.2961e-10 | 1.1006e-08 | 9.0437e-09 | 4.4902e-10 | 1.1294e-09 | 4.982e-10 | 2.9171e-11 | 166444.562
256468.188 | 7.3688e-09 | 8.5641e-09 | 2.3525e-10 | 1.0884e-08 | 8.9733e-09 | 4.4346e-10 | 1.1168e-09 | 4.9924e-10 | 2.9151e-11 | 166456.719
256480.359 | 7.4738e-09 | 8.5305e-09 | 2.2979e-10 | 1.0915e-08 | 8.933e-09 | 4.4524e-10 | 1.1233e-09 | 4.991e-10 | 2.8983e-11 | 166468.89
256492.531 | 7.3891e-09 | 8.584e-09 | 2.3297e-10 | 1.0854e-08 | 9.1461e-09 | 4.466e-10 | 1.119e-09 | 5.0259e-10 | 2.8921e-11 | 166481.062
256504.688 | 7.4542e-09 | 8.6131e-09 | 2.313e-10 | 1.0876e-08 | 9.1028e-09 | 4.4521e-10 | 1.1259e-09 | 5.0081e-10 | 2.8863e-11 | 166493.219
256516.859 | 7.3842e-09 | 8.5887e-09 | 2.334e-10 | 1.1036e-08 | 9.0162e-09 | 4.4349e-10 | 1.1308e-09 | 4.981e-10 | 2.8875e-11 | 166505.39
256529.031 | 7.423e-09 | 8.5074e-09 | 2.3047e-10 | 1.0864e-08 | 9.0224e-09 | 4.4212e-10 | 1.1323e-09 | 5.0049e-10 | 2.9221e-11 | 166517.562
256541.188 | 7.3994e-09 | 8.7056e-09 | 2.3123e-10 | 1.097e-08 | 8.9588e-09 | 4.484e-10 | 1.1216e-09 | 4.9996e-10 | 2.8829e-11 | 166529.719
256553.359 | 7.3436e-09 | 8.5662e-09 | 2.3225e-10 | 1.0843e-08 | 9.0202e-09 | 4.4769e-10 | 1.1231e-09 | 5.0443e-10 | 2.9133e-11 | 166541.89
256565.531 | 7.3557e-09 | 8.5963e-09 | 2.3103e-10 | 1.0805e-08 | 9.0375e-09 | 4.4374e-10 | 1.1174e-09 | 5.0248e-10 | 2.879e-11 | 166554.062
256577.703 | 7.3752e-09 | 8.6203e-09 | 2.3097e-10 | 1.0947e-08 | 8.978e-09 | 4.4802e-10 | 1.1257e-09 | 4.9866e-10 | 2.904e-11 | 166566.234
256589.859 | 7.3891e-09 | 8.5978e-09 | 2.3004e-10 | 1.0783e-08 | 9.039e-09 | 4.4447e-10 | 1.1191e-09 | 5.0281e-10 | 2.945e-11 | 166578.39
256602.031 | 7.6656e-09 | 8.6622e-09 | 2.3122e-10 | 1.1053e-08 | 9.0635e-09 | 4.5399e-10 | 1.1298e-09 | 4.9576e-10 | 2.9356e-11 | 166590.562
256614.203 | 7.4807e-09 | 8.7376e-09 | 2.3072e-10 | 1.087e-08 | 9.2079e-09 | 4.4976e-10 | 1.1314e-09 | 4.9566e-10 | 2.9115e-11 | 166602.734
256626.359 | 7.4036e-09 | 8.7043e-09 | 2.3225e-10 | 1.0924e-08 | 9.0495e-09 | 4.4776e-10 | 1.12e-09 | 4.9669e-10 | 2.9173e-11 | 166614.89
256638.531 | 7.4061e-09 | 8.7304e-09 | 2.2874e-10 | 1.074e-08 | 9.1119e-09 | 4.4527e-10 | 1.1223e-09 | 5.0244e-10 | 2.9209e-11 | 166627.062
256650.703 | 7.3813e-09 | 8.6567e-09 | 2.3355e-10 | 1.0824e-08 | 9.045e-09 | 4.4774e-10 | 1.1472e-09 | 5.0444e-10 | 2.889e-11 | 166639.234
256662.859 | 7.3685e-09 | 8.7012e-09 | 2.3144e-10 | 1.0744e-08 | 8.9674e-09 | 4.4737e-10 | 1.1324e-09 | 5.0313e-10 | 2.894e-11 | 166651.39
256675.031 | 7.3909e-09 | 8.6866e-09 | 2.3376e-10 | 1.0773e-08 | 8.9423e-09 | 4.4796e-10 | 1.1225e-09 | 5.0341e-10 | 2.9133e-11 | 166663.562
256687.203 | 7.43e-09 | 8.5792e-09 | 2.3055e-10 | 1.0878e-08 | 9.0352e-09 | 4.4869e-10 | 1.124e-09 | 5.0111e-10 | 2.9358e-11 | 166675.734
256699.359 | 7.329e-09 | 8.7304e-09 | 2.3167e-10 | 1.0888e-08 | 8.9759e-09 | 4.4578e-10 | 1.1176e-09 | 5.0203e-10 | 2.9024e-11 | 166687.89
256711.531 | 7.4433e-09 | 8.646e-09 | 2.3328e-10 | 1.0981e-08 | 8.9175e-09 | 4.4692e-10 | 1.115e-09 | 4.9582e-10 | 2.9145e-11 | 166700.062
256723.703 | 7.3638e-09 | 8.6324e-09 | 2.3201e-10 | 1.0954e-08 | 9.0282e-09 | 4.433e-10 | 1.1238e-09 | 5.019e-10 | 2.9011e-11 | 166712.234
256735.859 | 7.4224e-09 | 8.5926e-09 | 2.3385e-10 | 1.087e-08 | 9.0837e-09 | 4.4706e-10 | 1.1289e-09 | 5.032e-10 | 2.9061e-11 | 166724.39
256748.031 | 7.3519e-09 | 8.7125e-09 | 2.3225e-10 | 1.0776e-08 | 9.0576e-09 | 4.4697e-10 | 1.1296e-09 | 5.0175e-10 | 2.9231e-11 | 166736.562
256760.203 | 7.3597e-09 | 8.5668e-09 | 2.3321e-10 | 1.0824e-08 | 9.0674e-09 | 4.4349e-10 | 1.1259e-09 | 5.0511e-10 | 2.8985e-11 | 166748.734
256772.375 | 7.3756e-09 | 8.4945e-09 | 2.3192e-10 | 1.0808e-08 | 9.0116e-09 | 4.4923e-10 | 1.1235e-09 | 5.0258e-10 | 2.8787e-11 | 166760.906
256784.531 | 7.337e-09 | 8.6496e-09 | 2.3489e-10 | 1.078e-08 | 9.0307e-09 | 4.463e-10 | 1.1244e-09 | 4.9827e-10 | 2.9294e-11 | 166773.062
256796.703 | 7.3596e-09 | 8.6181e-09 | 2.3296e-10 | 1.0919e-08 | 9.1598e-09 | 4.483e-10 | 1.1301e-09 | 5.0164e-10 | 2.934e-11 | 166785.234
256808.875 | 7.4121e-09 | 8.5756e-09 | 2.3447e-10 | 1.0988e-08 | 9.0897e-09 | 4.4674e-10 | 1.1345e-09 | 5.0576e-10 | 2.9418e-11 | 166797.406
256821.031 | 7.4228e-09 | 8.6276e-09 | 2.3118e-10 | 1.0923e-08 | 9.0591e-09 | 4.4694e-10 | 1.1367e-09 | 5.0606e-10 | 2.9057e-11 | 166809.562
256833.203 | 7.4583e-09 | 8.6837e-09 | 2.3374e-10 | 1.1007e-08 | 9.1119e-09 | 4.4823e-10 | 1.1434e-09 | 5.0276e-10 | 2.9195e-11 | 166821.734
256845.375 | 7.3799e-09 | 8.6126e-09 | 2.3479e-10 | 1.0849e-08 | 9.0764e-09 | 4.4221e-10 | 1.1153e-09 | 4.9654e-10 | 2.9215e-11 | 166833.906
256857.531 | 7.3737e-09 | 8.5922e-09 | 2.3243e-10 | 1.0878e-08 | 9.0698e-09 | 4.4146e-10 | 1.133e-09 | 4.9837e-10 | 2.9123e-11 | 166846.062
256869.703 | 7.3167e-09 | 8.6066e-09 | 2.3192e-10 | 1.0845e-08 | 9.0534e-09 | 4.4841e-10 | 1.1259e-09 | 4.9868e-10 | 2.9301e-11 | 166858.234
256881.875 | 7.3103e-09 | 8.574e-09 | 2.3172e-10 | 1.078e-08 | 9.1347e-09 | 4.4869e-10 | 1.1271e-09 | 5.0183e-10 | 2.9272e-11 | 166870.406
256894.031 | 7.4196e-09 | 8.5845e-09 | 2.3141e-10 | 1.0725e-08 | 8.9052e-09 | 4.4155e-10 | 1.1363e-09 | 4.9984e-10 | 2.9427e-11 | 166882.562
256906.203 | 7.4134e-09 | 8.6595e-09 | 2.3302e-10 | 1.092e-08 | 9.0738e-09 | 4.4254e-10 | 1.1083e-09 | 5.04e-10 | 2.9265e-11 | 166894.734
256918.375 | 7.4109e-09 | 8.625e-09 | 2.3344e-10 | 1.0978e-08 | 9.1036e-09 | 4.4604e-10 | 1.1193e-09 | 5.0407e-10 | 2.8992e-11 | 166906.906
256930.531 | 7.4386e-09 | 8.5443e-09 | 2.3324e-10 | 1.0862e-08 | 9.0328e-09 | 4.4608e-10 | 1.1338e-09 | 4.9963e-10 | 2.9074e-11 | 166919.062
256942.703 | 7.5227e-09 | 8.5686e-09 | 2.3215e-10 | 1.0892e-08 | 9.0204e-09 | 4.4491e-10 | 1.126e-09 | 4.9731e-10 | 2.8713e-11 | 166931.234
256954.875 | 7.3286e-09 | 8.5221e-09 | 2.3107e-10 | 1.0801e-08 | 9.0429e-09 | 4.4252e-10 | 1.1162e-09 | 5.0125e-10 | 2.9201e-11 | 166943.406
256967.047 | 7.3217e-09 | 8.6009e-09 | 2.2798e-10 | 1.0768e-08 | 8.9761e-09 | 4.421e-10 | 1.1227e-09 | 4.8993e-10 | 2.8965e-11 | 166955.578
256979.203 | 7.483e-09 | 8.6211e-09 | 2.2913e-10 | 1.0761e-08 | 9.0355e-09 | 4.4424e-10 | 1.1329e-09 | 5.0025e-10 | 2.8875e-11 | 166967.734
256991.375 | 7.3326e-09 | 8.5392e-09 | 2.2768e-10 | 1.0792e-08 | 9.0624e-09 | 4.4812e-10 | 1.1256e-09 | 5.0058e-10 | 2.8981e-11 | 166979.906
257003.547 | 7.353e-09 | 8.6233e-09 | 2.3008e-10 | 1.0724e-08 | 8.8947e-09 | 4.4173e-10 | 1.1128e-09 | 4.9547e-10 | 2.881e-11 | 166992.078
257015.703 | 7.4112e-09 | 8.5706e-09 | 2.3189e-10 | 1.0771e-08 | 8.9236e-09 | 4.4441e-10 | 1.1194e-09 | 5.0179e-10 | 2.8922e-11 | 167004.234
257027.875 | 7.3351e-09 | 8.5285e-09 | 2.2998e-10 | 1.0903e-08 | 9.0493e-09 | 4.4323e-10 | 1.1313e-09 | 5.0053e-10 | 2.898e-11 | 167016.406
257040.047 | 7.4212e-09 | 8.6357e-09 | 2.335e-10 | 1.0868e-08 | 9.058e-09 | 4.4183e-10 | 1.1315e-09 | 4.9642e-10 | 2.9225e-11 | 167028.578
257052.203 | 7.4499e-09 | 8.6012e-09 | 2.3319e-10 | 1.0929e-08 | 9.0053e-09 | 4.4228e-10 | 1.1199e-09 | 4.9471e-10 | 2.8887e-11 | 167040.734
257064.375 | 7.3328e-09 | 8.6678e-09 | 2.3155e-10 | 1.0768e-08 | 9.055e-09 | 4.4491e-10 | 1.1248e-09 | 4.964e-10 | 2.8667e-11 | 167052.906
257076.547 | 7.4405e-09 | 8.6442e-09 | 2.3104e-10 | 1.0915e-08 | 9.0096e-09 | 4.517e-10 | 1.1286e-09 | 5.0306e-10 | 2.8646e-11 | 167065.078
257088.703 | 7.374e-09 | 8.6067e-09 | 2.3111e-10 | 1.0672e-08 | 8.9794e-09 | 4.4087e-10 | 1.1241e-09 | 5.0057e-10 | 2.891e-11 | 167077.234
257100.875 | 7.2748e-09 | 8.6827e-09 | 2.3144e-10 | 1.0792e-08 | 8.9443e-09 | 4.4008e-10 | 1.1089e-09 | 4.9795e-10 | 2.8846e-11 | 167089.406
257113.047 | 7.2644e-09 | 8.6234e-09 | 2.3352e-10 | 1.0774e-08 | 8.9443e-09 | 4.4377e-10 | 1.1302e-09 | 4.9616e-10 | 2.8595e-11 | 167101.578
257125.219 | 7.3311e-09 | 8.5807e-09 | 2.3084e-10 | 1.0886e-08 | 9.0041e-09 | 4.4265e-10 | 1.1185e-09 | 5.0058e-10 | 2.8697e-11 | 167113.75
257137.375 | 7.3622e-09 | 8.5805e-09 | 2.3089e-10 | 1.0759e-08 | 9.0593e-09 | 4.4125e-10 | 1.1235e-09 | 5.0001e-10 | 2.9126e-11 | 167125.906
257149.547 | 7.3751e-09 | 8.6767e-09 | 2.3147e-10 | 1.0926e-08 | 9.0894e-09 | 4.4665e-10 | 1.1166e-09 | 4.9671e-10 | 2.8959e-11 | 167138.078
257161.719 | 7.4411e-09 | 8.5966e-09 | 2.291e-10 | 1.0825e-08 | 9.0146e-09 | 4.4851e-10 | 1.1253e-09 | 4.9932e-10 | 2.888e-11 | 167150.25
257173.875 | 7.379e-09 | 8.6086e-09 | 2.3031e-10 | 1.0724e-08 | 8.9402e-09 | 4.4504e-10 | 1.1114e-09 | 4.9606e-10 | 2.9075e-11 | 167162.406
257186.047 | 7.3306e-09 | 8.6186e-09 | 2.3145e-10 | 1.0838e-08 | 8.9928e-09 | 4.4199e-10 | 1.1114e-09 | 4.9687e-10 | 2.8929e-11 | 167174.578
257198.219 | 7.3045e-09 | 8.6188e-09 | 2.3181e-10 | 1.076e-08 | 9.0544e-09 | 4.4165e-10 | 1.1139e-09 | 4.9946e-10 | 2.8958e-11 | 167186.75
257210.375 | 7.4402e-09 | 8.5973e-09 | 2.3139e-10 | 1.0946e-08 | 9.1289e-09 | 4.5201e-10 | 1.1277e-09 | 5.0101e-10 | 2.9031e-11 | 167198.906
257222.547 | 7.3822e-09 | 8.6612e-09 | 2.332e-10 | 1.0838e-08 | 8.9645e-09 | 4.4109e-10 | 1.1188e-09 | 5.022e-10 | 2.8969e-11 | 167211.078
257234.719 | 7.2667e-09 | 8.5984e-09 | 2.3126e-10 | 1.0861e-08 | 9.0406e-09 | 4.4539e-10 | 1.1363e-09 | 4.9571e-10 | 2.9508e-11 | 167223.25
257246.875 | 7.2143e-09 | 8.5785e-09 | 2.3128e-10 | 1.0855e-08 | 8.9338e-09 | 4.4857e-10 | 1.1252e-09 | 4.9963e-10 | 2.9179e-11 | 167235.406
257259.047 | 7.3597e-09 | 8.5723e-09 | 2.3184e-10 | 1.0865e-08 | 9.0093e-09 | 4.4161e-10 | 1.124e-09 | 4.9867e-10 | 2.914e-11 | 167247.578
257271.219 | 7.4667e-09 | 8.561e-09 | 2.3177e-10 | 1.0842e-08 | 8.9293e-09 | 4.4397e-10 | 1.1297e-09 | 4.9833e-10 | 2.9024e-11 | 167259.75
257283.375 | 7.416e-09 | 8.5902e-09 | 2.2986e-10 | 1.078e-08 | 8.9803e-09 | 4.4726e-10 | 1.1115e-09 | 4.9636e-10 | 2.8646e-11 | 167271.906
257295.547 | 7.3355e-09 | 8.5436e-09 | 2.3104e-10 | 1.0696e-08 | 8.9533e-09 | 4.4413e-10 | 1.118e-09 | 5.0003e-10 | 2.8934e-11 | 167284.078
257307.719 | 7.3082e-09 | 8.5815e-09 | 2.2824e-10 | 1.0739e-08 | 8.9383e-09 | 4.4489e-10 | 1.1146e-09 | 5.0051e-10 | 2.9311e-11 | 167296.25
257319.891 | 7.263e-09 | 8.4678e-09 | 2.2772e-10 | 1.0652e-08 | 8.9634e-09 | 4.4511e-10 | 1.1067e-09 | 4.9163e-10 | 2.8931e-11 | 167308.422
257332.047 | 7.2533e-09 | 8.4423e-09 | 2.2983e-10 | 1.0754e-08 | 8.9223e-09 | 4.4797e-10 | 1.1103e-09 | 4.9535e-10 | 2.8736e-11 | 167320.578
257344.219 | 7.3224e-09 | 8.5532e-09 | 2.2903e-10 | 1.0781e-08 | 9.0453e-09 | 4.4209e-10 | 1.1127e-09 | 4.9498e-10 | 2.8976e-11 | 167332.75
257356.391 | 7.4724e-09 | 8.5974e-09 | 2.2878e-10 | 1.0623e-08 | 8.9432e-09 | 4.3995e-10 | 1.1118e-09 | 4.9474e-10 | 2.8984e-11 | 167344.922
257368.547 | 7.4447e-09 | 8.4988e-09 | 2.2792e-10 | 1.0674e-08 | 9.1099e-09 | 4.4206e-10 | 1.1084e-09 | 4.9052e-10 | 2.932e-11 | 167357.078
257380.719 | 7.2662e-09 | 8.4752e-09 | 2.3102e-10 | 1.0844e-08 | 9.1384e-09 | 4.4049e-10 | 1.1047e-09 | 4.9515e-10 | 2.8739e-11 | 167369.25
257392.891 | 7.3614e-09 | 8.6169e-09 | 2.2904e-10 | 1.0761e-08 | 8.9311e-09 | 4.3807e-10 | 1.1077e-09 | 4.969e-10 | 2.8727e-11 | 167381.422
257405.047 | 7.4064e-09 | 8.5627e-09 | 2.2842e-10 | 1.0735e-08 | 9.0075e-09 | 4.4369e-10 | 1.1166e-09 | 4.9925e-10 | 2.8725e-11 | 167393.578
257417.219 | 7.3994e-09 | 8.5862e-09 | 2.27e-10 | 1.0664e-08 | 9.0571e-09 | 4.4377e-10 | 1.1192e-09 | 4.9874e-10 | 2.8862e-11 | 167405.75
257429.391 | 7.347e-09 | 8.567e-09 | 2.3069e-10 | 1.065e-08 | 9.0157e-09 | 4.3856e-10 | 1.1135e-09 | 4.9897e-10 | 2.8788e-11 | 167417.922
257441.547 | 7.3483e-09 | 8.6558e-09 | 2.2764e-10 | 1.076e-08 | 8.9276e-09 | 4.4316e-10 | 1.1167e-09 | 4.9649e-10 | 2.8604e-11 | 167430.078
257453.719 | 7.3824e-09 | 8.5517e-09 | 2.2804e-10 | 1.0706e-08 | 8.8329e-09 | 4.4489e-10 | 1.1107e-09 | 4.9425e-10 | 2.874e-11 | 167442.25
257465.891 | 7.3889e-09 | 8.5852e-09 | 2.285e-10 | 1.0744e-08 | 8.9642e-09 | 4.4341e-10 | 1.1211e-09 | 4.9616e-10 | 2.8993e-11 | 167454.422
257478.047 | 7.4402e-09 | 8.658e-09 | 2.3035e-10 | 1.0901e-08 | 9.032e-09 | 4.5047e-10 | 1.1213e-09 | 5.0038e-10 | 2.8641e-11 | 167466.578
257490.219 | 7.4865e-09 | 8.6966e-09 | 2.2888e-10 | 1.0757e-08 | 9.0439e-09 | 4.4591e-10 | 1.1233e-09 | 4.9942e-10 | 2.91e-11 | 167478.75
257502.391 | 7.3239e-09 | 8.5341e-09 | 2.3087e-10 | 1.064e-08 | 9.0414e-09 | 4.4708e-10 | 1.1071e-09 | 4.9744e-10 | 2.8908e-11 | 167490.922
257514.563 | 7.3333e-09 | 8.6426e-09 | 2.2878e-10 | 1.0628e-08 | 8.9139e-09 | 4.5096e-10 | 1.1069e-09 | 4.9835e-10 | 2.9148e-11 | 167503.094
257526.719 | 7.3942e-09 | 8.7119e-09 | 2.3154e-10 | 1.0656e-08 | 9.0369e-09 | 4.4536e-10 | 1.1123e-09 | 5.0333e-10 | 2.8605e-11 | 167515.25
257538.891 | 7.3353e-09 | 8.6059e-09 | 2.2941e-10 | 1.0784e-08 | 9.0146e-09 | 4.4402e-10 | 1.1219e-09 | 5.0094e-10 | 2.903e-11 | 167527.422
257551.063 | 7.3993e-09 | 8.6791e-09 | 2.2994e-10 | 1.0873e-08 | 9.0729e-09 | 4.4416e-10 | 1.1217e-09 | 5.003e-10 | 2.9434e-11 | 167539.594
257563.219 | 7.373e-09 | 8.7167e-09 | 2.3198e-10 | 1.0785e-08 | 9.0863e-09 | 4.4882e-10 | 1.1245e-09 | 5.0578e-10 | 2.8959e-11 | 167551.75
257575.391 | 7.3912e-09 | 8.683e-09 | 2.3255e-10 | 1.0847e-08 | 9.1771e-09 | 4.5117e-10 | 1.1222e-09 | 4.9738e-10 | 2.9278e-11 | 167563.922
257587.563 | 7.4076e-09 | 8.5782e-09 | 2.3235e-10 | 1.0733e-08 | 8.951e-09 | 4.464e-10 | 1.1312e-09 | 4.9627e-10 | 2.8666e-11 | 167576.094
257599.719 | 7.3198e-09 | 8.6264e-09 | 2.3243e-10 | 1.0784e-08 | 9.0744e-09 | 4.4319e-10 | 1.1101e-09 | 5.0317e-10 | 2.9138e-11 | 167588.25
257611.891 | 7.3785e-09 | 8.5927e-09 | 2.3214e-10 | 1.0813e-08 | 9.0152e-09 | 4.414e-10 | 1.1145e-09 | 5.0371e-10 | 2.872e-11 | 167600.422
257624.063 | 7.2877e-09 | 8.5751e-09 | 2.3084e-10 | 1.0865e-08 | 8.937e-09 | 4.4584e-10 | 1.1274e-09 | 5.0236e-10 | 2.9087e-11 | 167612.594
257636.219 | 7.3095e-09 | 8.6583e-09 | 2.3262e-10 | 1.0992e-08 | 9.015e-09 | 4.4578e-10 | 1.1213e-09 | 4.9776e-10 | 2.9064e-11 | 167624.75
257648.391 | 7.3825e-09 | 8.6577e-09 | 2.3116e-10 | 1.0959e-08 | 9.0231e-09 | 4.4834e-10 | 1.1265e-09 | 5.0309e-10 | 2.8857e-11 | 167636.922
257660.563 | 7.3424e-09 | 8.637e-09 | 2.3061e-10 | 1.0909e-08 | 9.0168e-09 | 4.477e-10 | 1.1187e-09 | 4.96e-10 | 2.9112e-11 | 167649.094
257672.719 | 7.3729e-09 | 8.5867e-09 | 2.3056e-10 | 1.0933e-08 | 8.9993e-09 | 4.4388e-10 | 1.1187e-09 | 4.9239e-10 | 2.8978e-11 | 167661.25
257684.891 | 7.3365e-09 | 8.694e-09 | 2.2972e-10 | 1.0901e-08 | 9.1643e-09 | 4.4302e-10 | 1.128e-09 | 5.0305e-10 | 2.8957e-11 | 167673.422
257697.063 | 7.5311e-09 | 8.4751e-09 | 2.3033e-10 | 1.0814e-08 | 8.9662e-09 | 4.4546e-10 | 1.1135e-09 | 5.011e-10 | 2.8731e-11 | 167685.594
257709.234 | 7.2946e-09 | 8.5726e-09 | 2.3178e-10 | 1.0785e-08 | 8.9012e-09 | 4.4344e-10 | 1.1086e-09 | 5.0167e-10 | 2.8931e-11 | 167697.765
257721.391 | 7.2838e-09 | 8.5739e-09 | 2.3022e-10 | 1.0792e-08 | 9.013e-09 | 4.4346e-10 | 1.1195e-09 | 4.9502e-10 | 2.874e-11 | 167709.922
257733.563 | 7.3506e-09 | 8.5538e-09 | 2.2746e-10 | 1.0746e-08 | 8.9007e-09 | 4.4118e-10 | 1.1183e-09 | 5.0594e-10 | 2.8635e-11 | 167722.094
257745.734 | 7.4008e-09 | 8.5966e-09 | 2.313e-10 | 1.0868e-08 | 9.0017e-09 | 4.4129e-10 | 1.1185e-09 | 5.0727e-10 | 2.8965e-11 | 167734.265
257757.891 | 7.3824e-09 | 8.5647e-09 | 2.3056e-10 | 1.0863e-08 | 8.9492e-09 | 4.4332e-10 | 1.1212e-09 | 5.0468e-10 | 2.8643e-11 | 167746.422
257770.063 | 7.3584e-09 | 8.5961e-09 | 2.2927e-10 | 1.0726e-08 | 9.0295e-09 | 4.418e-10 | 1.1179e-09 | 5.0273e-10 | 2.8926e-11 | 167758.594
257782.234 | 7.4361e-09 | 8.6272e-09 | 2.3192e-10 | 1.0901e-08 | 8.9791e-09 | 4.4525e-10 | 1.1283e-09 | 4.9665e-10 | 2.8996e-11 | 167770.765
257794.391 | 7.4067e-09 | 8.6409e-09 | 2.3282e-10 | 1.0873e-08 | 9.0906e-09 | 4.4521e-10 | 1.1239e-09 | 5.0189e-10 | 2.8669e-11 | 167782.922
257806.563 | 7.3576e-09 | 8.7165e-09 | 2.3191e-10 | 1.0927e-08 | 8.8711e-09 | 4.4399e-10 | 1.1263e-09 | 5.0115e-10 | 2.8694e-11 | 167795.094
257818.734 | 7.3459e-09 | 8.5799e-09 | 2.316e-10 | 1.0962e-08 | 9.0286e-09 | 4.493e-10 | 1.1279e-09 | 4.9989e-10 | 2.908e-11 | 167807.265
257830.891 | 7.3847e-09 | 8.6017e-09 | 2.2977e-10 | 1.0679e-08 | 9.0428e-09 | 4.4634e-10 | 1.1158e-09 | 5.0087e-10 | 2.9147e-11 | 167819.422
257843.063 | 7.2731e-09 | 8.6281e-09 | 2.3064e-10 | 1.0997e-08 | 8.9392e-09 | 4.4929e-10 | 1.1307e-09 | 5.0701e-10 | 2.9012e-11 | 167831.594
257855.234 | 7.3692e-09 | 8.6379e-09 | 2.2926e-10 | 1.0949e-08 | 8.9993e-09 | 4.4562e-10 | 1.1295e-09 | 5.018e-10 | 2.8922e-11 | 167843.765
257867.391 | 7.4848e-09 | 8.6839e-09 | 2.3117e-10 | 1.0884e-08 | 9.0761e-09 | 4.4737e-10 | 1.1249e-09 | 5.0234e-10 | 2.8964e-11 | 167855.922
257879.563 | 7.4078e-09 | 8.6299e-09 | 2.3316e-10 | 1.0933e-08 | 9.0516e-09 | 4.4562e-10 | 1.1377e-09 | 5.0349e-10 | 2.9216e-11 | 167868.094
257891.734 | 7.3296e-09 | 8.6512e-09 | 2.3194e-10 | 1.0914e-08 | 9.0643e-09 | 4.4746e-10 | 1.1286e-09 | 5.0138e-10 | 2.9383e-11 | 167880.265
257903.906 | 7.3922e-09 | 8.7004e-09 | 2.3243e-10 | 1.0989e-08 | 9.051e-09 | 4.4454e-10 | 1.1179e-09 | 4.968e-10 | 2.9359e-11 | 167892.437
257916.063 | 7.4846e-09 | 8.6541e-09 | 2.3185e-10 | 1.0889e-08 | 9.0632e-09 | 4.4753e-10 | 1.1372e-09 | 5.0037e-10 | 2.8747e-11 | 167904.594
257928.234 | 7.4112e-09 | 8.6575e-09 | 2.3096e-10 | 1.0769e-08 | 9.1288e-09 | 4.5345e-10 | 1.1187e-09 | 5.0167e-10 | 2.912e-11 | 167916.765
257940.406 | 7.3974e-09 | 8.6735e-09 | 2.3255e-10 | 1.0914e-08 | 8.953e-09 | 4.4718e-10 | 1.1197e-09 | 4.9557e-10 | 2.8766e-11 | 167928.937
257952.563 | 7.3114e-09 | 8.5188e-09 | 2.3002e-10 | 1.0848e-08 | 8.9989e-09 | 4.4325e-10 | 1.1054e-09 | 4.9531e-10 | 2.8733e-11 | 167941.094
257964.734 | 7.3454e-09 | 8.5261e-09 | 2.2942e-10 | 1.0799e-08 | 8.9638e-09 | 4.4265e-10 | 1.1108e-09 | 4.9832e-10 | 2.8807e-11 | 167953.265
257976.906 | 7.3852e-09 | 8.5884e-09 | 2.31e-10 | 1.0866e-08 | 9.0987e-09 | 4.4158e-10 | 1.1173e-09 | 5.0082e-10 | 2.8846e-11 | 167965.437
257989.063 | 7.3849e-09 | 8.6208e-09 | 2.3226e-10 | 1.0702e-08 | 9.0062e-09 | 4.4229e-10 | 1.1274e-09 | 4.9871e-10 | 2.8641e-11 | 167977.594
258001.234 | 7.416e-09 | 8.6092e-09 | 2.3005e-10 | 1.0797e-08 | 8.9912e-09 | 4.4501e-10 | 1.1257e-09 | 4.9746e-10 | 2.9026e-11 | 167989.765
258013.406 | 7.357e-09 | 8.5356e-09 | 2.2989e-10 | 1.0665e-08 | 9.0159e-09 | 4.4692e-10 | 1.1314e-09 | 4.9925e-10 | 2.9005e-11 | 168001.937
258025.563 | 7.3609e-09 | 8.5151e-09 | 2.3234e-10 | 1.0741e-08 | 9.046e-09 | 4.4704e-10 | 1.122e-09 | 5.0564e-10 | 2.8881e-11 | 168014.094
258037.734 | 7.3102e-09 | 8.6719e-09 | 2.3235e-10 | 1.0722e-08 | 8.9154e-09 | 4.4498e-10 | 1.1271e-09 | 4.9686e-10 | 2.8801e-11 | 168026.265
258049.906 | 7.318e-09 | 8.6495e-09 | 2.3307e-10 | 1.0743e-08 | 9.0129e-09 | 4.4535e-10 | 1.1143e-09 | 5.012e-10 | 2.8568e-11 | 168038.437
258062.063 | 7.3275e-09 | 8.6059e-09 | 2.3275e-10 | 1.0836e-08 | 8.9917e-09 | 4.4534e-10 | 1.1137e-09 | 4.9243e-10 | 2.8892e-11 | 168050.594
258074.234 | 7.2273e-09 | 8.5338e-09 | 2.321e-10 | 1.0621e-08 | 9.0196e-09 | 4.4032e-10 | 1.1253e-09 | 4.9473e-10 | 2.8564e-11 | 168062.765
258086.406 | 7.4025e-09 | 8.6338e-09 | 2.2992e-10 | 1.0694e-08 | 9.0026e-09 | 4.4219e-10 | 1.11e-09 | 4.9829e-10 | 2.8652e-11 | 168074.937
258098.578 | 7.3272e-09 | 8.5667e-09 | 2.3194e-10 | 1.0684e-08 | 8.8874e-09 | 4.4448e-10 | 1.1176e-09 | 4.9454e-10 | 2.9264e-11 | 168087.109
258110.734 | 7.3274e-09 | 8.4778e-09 | 2.2791e-10 | 1.0615e-08 | 9.0216e-09 | 4.423e-10 | 1.1117e-09 | 4.8901e-10 | 2.8453e-11 | 168099.265
258122.906 | 7.2372e-09 | 8.5961e-09 | 2.315e-10 | 1.0593e-08 | 8.9142e-09 | 4.4548e-10 | 1.1114e-09 | 4.929e-10 | 2.8965e-11 | 168111.437
258135.078 | 7.3719e-09 | 8.5327e-09 | 2.2822e-10 | 1.0811e-08 | 8.9011e-09 | 4.4421e-10 | 1.1074e-09 | 4.9382e-10 | 2.8988e-11 | 168123.609
258147.234 | 7.3673e-09 | 8.5527e-09 | 2.3104e-10 | 1.0624e-08 | 8.8988e-09 | 4.428e-10 | 1.1072e-09 | 4.922e-10 | 2.8719e-11 | 168135.765
258159.406 | 7.3397e-09 | 8.5758e-09 | 2.3041e-10 | 1.0649e-08 | 8.9684e-09 | 4.4351e-10 | 1.1133e-09 | 4.9375e-10 | 2.8782e-11 | 168147.937
258171.578 | 7.2546e-09 | 8.5183e-09 | 2.2891e-10 | 1.0594e-08 | 8.9862e-09 | 4.4131e-10 | 1.1091e-09 | 4.9459e-10 | 2.8618e-11 | 168160.109
258183.734 | 7.2745e-09 | 8.5567e-09 | 2.3031e-10 | 1.0613e-08 | 8.8949e-09 | 4.4044e-10 | 1.1144e-09 | 4.9366e-10 | 2.8567e-11 | 168172.265
258195.906 | 7.3859e-09 | 8.5279e-09 | 2.3121e-10 | 1.0548e-08 | 8.9078e-09 | 4.4849e-10 | 1.1163e-09 | 4.9363e-10 | 2.8709e-11 | 168184.437
258208.078 | 7.2567e-09 | 8.6538e-09 | 2.2915e-10 | 1.0692e-08 | 8.9147e-09 | 4.3887e-10 | 1.1043e-09 | 4.9795e-10 | 2.8738e-11 | 168196.609
258220.234 | 7.2754e-09 | 8.611e-09 | 2.2926e-10 | 1.0746e-08 | 9.0586e-09 | 4.4415e-10 | 1.1224e-09 | 5.0164e-10 | 2.9211e-11 | 168208.765
258232.406 | 7.5687e-09 | 8.6085e-09 | 2.3018e-10 | 1.0753e-08 | 8.9129e-09 | 4.43e-10 | 1.1308e-09 | 4.9849e-10 | 2.9259e-11 | 168220.937
258244.578 | 7.321e-09 | 8.5818e-09 | 2.2947e-10 | 1.0738e-08 | 8.9615e-09 | 4.4457e-10 | 1.1166e-09 | 5.0174e-10 | 2.9218e-11 | 168233.109
258256.734 | 7.2579e-09 | 8.5745e-09 | 2.2843e-10 | 1.0817e-08 | 8.9307e-09 | 4.4032e-10 | 1.1228e-09 | 5.0033e-10 | 2.9103e-11 | 168245.265
258268.906 | 7.3272e-09 | 8.657e-09 | 2.3101e-10 | 1.0707e-08 | 8.9734e-09 | 4.4554e-10 | 1.1087e-09 | 4.9333e-10 | 2.8615e-11 | 168257.437
258281.078 | 7.3022e-09 | 8.4644e-09 | 2.3105e-10 | 1.0714e-08 | 8.9808e-09 | 4.4177e-10 | 1.1198e-09 | 4.9036e-10 | 2.8792e-11 | 168269.609
258293.25 | 7.2409e-09 | 8.6315e-09 | 2.3004e-10 | 1.0744e-08 | 8.9975e-09 | 4.469e-10 | 1.1095e-09 | 4.9229e-10 | 2.9112e-11 | 168281.781
258305.406 | 7.3316e-09 | 8.5499e-09 | 2.3066e-10 | 1.0688e-08 | 8.9212e-09 | 4.3935e-10 | 1.1178e-09 | 4.9438e-10 | 2.8781e-11 | 168293.937
258317.578 | 7.2781e-09 | 8.5097e-09 | 2.3147e-10 | 1.0809e-08 | 8.9581e-09 | 4.4108e-10 | 1.1225e-09 | 4.9894e-10 | 2.8757e-11 | 168306.109
258329.75 | 7.3907e-09 | 8.6148e-09 | 2.3034e-10 | 1.0797e-08 | 8.918e-09 | 4.4082e-10 | 1.1174e-09 | 4.9765e-10 | 2.8834e-11 | 168318.281
258341.906 | 7.3034e-09 | 8.481e-09 | 2.2856e-10 | 1.0771e-08 | 9.0185e-09 | 4.4523e-10 | 1.1224e-09 | 4.9746e-10 | 2.8883e-11 | 168330.437
258354.078 | 7.3633e-09 | 8.5693e-09 | 2.3143e-10 | 1.0815e-08 | 8.8903e-09 | 4.4274e-10 | 1.1195e-09 | 4.978e-10 | 2.8739e-11 | 168342.609
258366.25 | 7.3718e-09 | 8.505e-09 | 2.2818e-10 | 1.0552e-08 | 8.9315e-09 | 4.4225e-10 | 1.1059e-09 | 4.9171e-10 | 2.8355e-11 | 168354.781
258378.406 | 7.2473e-09 | 8.6241e-09 | 2.2909e-10 | 1.0713e-08 | 8.8835e-09 | 4.4284e-10 | 1.1024e-09 | 4.9541e-10 | 2.8796e-11 | 168366.937
258390.578 | 7.2705e-09 | 8.5825e-09 | 2.2505e-10 | 1.0559e-08 | 8.8959e-09 | 4.4069e-10 | 1.1125e-09 | 4.9143e-10 | 2.9031e-11 | 168379.109
258402.75 | 7.3833e-09 | 8.5779e-09 | 2.2877e-10 | 1.061e-08 | 9.1156e-09 | 4.3871e-10 | 1.1217e-09 | 4.921e-10 | 2.9093e-11 | 168391.281
258414.906 | 7.357e-09 | 8.624e-09 | 2.2904e-10 | 1.0603e-08 | 8.9364e-09 | 4.4232e-10 | 1.1142e-09 | 4.9891e-10 | 2.9013e-11 | 168403.437
258427.078 | 7.3887e-09 | 8.5425e-09 | 2.268e-10 | 1.0751e-08 | 9.0888e-09 | 4.413e-10 | 1.1172e-09 | 4.9552e-10 | 2.8728e-11 | 168415.609
258439.25 | 7.355e-09 | 8.573e-09 | 2.2972e-10 | 1.0715e-08 | 8.946e-09 | 4.4271e-10 | 1.108e-09 | 4.9672e-10 | 2.8869e-11 | 168427.781
258451.406 | 7.3495e-09 | 8.7013e-09 | 2.2887e-10 | 1.0552e-08 | 8.9144e-09 | 4.4121e-10 | 1.1146e-09 | 4.9851e-10 | 2.9018e-11 | 168439.937
258463.578 | 7.2989e-09 | 8.6466e-09 | 2.3167e-10 | 1.0691e-08 | 9.0504e-09 | 4.414e-10 | 1.1107e-09 | 4.9736e-10 | 2.8721e-11 | 168452.109
258475.75 | 7.2795e-09 | 8.6259e-09 | 2.2778e-10 | 1.0725e-08 | 9.0509e-09 | 4.47e-10 | 1.1207e-09 | 4.9601e-10 | 2.8594e-11 | 168464.281
258487.922 | 7.3153e-09 | 8.5388e-09 | 2.2869e-10 | 1.0641e-08 | 8.8702e-09 | 4.4233e-10 | 1.1074e-09 | 4.9988e-10 | 2.8761e-11 | 168476.453
258500.078 | 7.2861e-09 | 8.5457e-09 | 2.3067e-10 | 1.0552e-08 | 8.9443e-09 | 4.4428e-10 | 1.1088e-09 | 4.9154e-10 | 2.893e-11 | 168488.609
258512.25 | 7.4363e-09 | 8.5716e-09 | 2.3141e-10 | 1.0652e-08 | 9.0634e-09 | 4.4323e-10 | 1.1256e-09 | 4.9549e-10 | 2.8651e-11 | 168500.781
258524.422 | 7.4686e-09 | 8.5525e-09 | 2.3171e-10 | 1.0569e-08 | 9.023e-09 | 4.45e-10 | 1.1213e-09 | 4.9622e-10 | 2.8624e-11 | 168512.953
258536.578 | 7.4881e-09 | 8.604e-09 | 2.3152e-10 | 1.0695e-08 | 8.9127e-09 | 4.4688e-10 | 1.1361e-09 | 4.966e-10 | 2.9055e-11 | 168525.109
258548.75 | 7.3734e-09 | 8.5923e-09 | 2.2957e-10 | 1.0854e-08 | 8.8234e-09 | 4.4568e-10 | 1.1328e-09 | 4.948e-10 | 2.9177e-11 | 168537.281
258560.922 | 7.3199e-09 | 8.6539e-09 | 2.3557e-10 | 1.0782e-08 | 9.0673e-09 | 4.4359e-10 | 1.1275e-09 | 4.9729e-10 | 2.9071e-11 | 168549.453
258573.078 | 7.4151e-09 | 8.6726e-09 | 2.3315e-10 | 1.0878e-08 | 9.1232e-09 | 4.4805e-10 | 1.1359e-09 | 4.9891e-10 | 2.8888e-11 | 168561.609
258585.25 | 7.3585e-09 | 8.5922e-09 | 2.3179e-10 | 1.0927e-08 | 8.9764e-09 | 4.4874e-10 | 1.1312e-09 | 4.9961e-10 | 2.9204e-11 | 168573.781
258597.422 | 7.4458e-09 | 8.5941e-09 | 2.3042e-10 | 1.0898e-08 | 9.0092e-09 | 4.4597e-10 | 1.1359e-09 | 5.0078e-10 | 2.8925e-11 | 168585.953
258609.578 | 7.3683e-09 | 8.695e-09 | 2.3304e-10 | 1.0714e-08 | 9.0724e-09 | 4.4156e-10 | 1.1194e-09 | 4.986e-10 | 2.8833e-11 | 168598.109
258621.75 | 7.3374e-09 | 8.5508e-09 | 2.343e-10 | 1.0886e-08 | 8.9092e-09 | 4.4247e-10 | 1.1281e-09 | 5.0026e-10 | 2.876e-11 | 168610.281
258633.922 | 7.3603e-09 | 8.508e-09 | 2.3255e-10 | 1.0765e-08 | 8.9668e-09 | 4.4684e-10 | 1.1161e-09 | 5.0069e-10 | 2.887e-11 | 168622.453
258646.094 | 7.3754e-09 | 8.6034e-09 | 2.3171e-10 | 1.0749e-08 | 9.0336e-09 | 4.4555e-10 | 1.1118e-09 | 5.0365e-10 | 2.906e-11 | 168634.625
258658.25 | 7.406e-09 | 8.5748e-09 | 2.3023e-10 | 1.0852e-08 | 9.02e-09 | 4.4753e-10 | 1.1314e-09 | 4.989e-10 | 2.9193e-11 | 168646.781
258670.422 | 7.4041e-09 | 8.6025e-09 | 2.3151e-10 | 1.0781e-08 | 9.0024e-09 | 4.3972e-10 | 1.1239e-09 | 5.0048e-10 | 2.9191e-11 | 168658.953
258682.594 | 7.3832e-09 | 8.6283e-09 | 2.2989e-10 | 1.0785e-08 | 8.9761e-09 | 4.4305e-10 | 1.1144e-09 | 5.0175e-10 | 2.8849e-11 | 168671.125
258694.75 | 7.3767e-09 | 8.5502e-09 | 2.3074e-10 | 1.0846e-08 | 8.9337e-09 | 4.3904e-10 | 1.1245e-09 | 5.0091e-10 | 2.8809e-11 | 168683.281
258706.922 | 7.4184e-09 | 8.6287e-09 | 2.3118e-10 | 1.0947e-08 | 9.0608e-09 | 4.4723e-10 | 1.1254e-09 | 5.0275e-10 | 2.8785e-11 | 168695.453
258719.094 | 7.4288e-09 | 8.7829e-09 | 2.3046e-10 | 1.092e-08 | 9.0686e-09 | 4.4155e-10 | 1.1183e-09 | 4.9538e-10 | 2.8983e-11 | 168707.625
258731.25 | 7.3259e-09 | 8.5645e-09 | 2.3345e-10 | 1.0893e-08 | 9.0623e-09 | 4.4657e-10 | 1.1117e-09 | 5.0298e-10 | 2.8986e-11 | 168719.781
258743.422 | 7.2765e-09 | 8.5948e-09 | 2.3107e-10 | 1.0913e-08 | 8.9932e-09 | 4.4774e-10 | 1.127e-09 | 4.9995e-10 | 2.8866e-11 | 168731.953
258755.594 | 7.3481e-09 | 8.6716e-09 | 2.3262e-10 | 1.099e-08 | 9.0012e-09 | 4.4655e-10 | 1.1395e-09 | 4.9677e-10 | 2.9128e-11 | 168744.125
258767.75 | 7.4389e-09 | 8.5948e-09 | 2.3302e-10 | 1.087e-08 | 9.0019e-09 | 4.4527e-10 | 1.1244e-09 | 5.0216e-10 | 2.9335e-11 | 168756.281
258779.922 | 7.3386e-09 | 8.6572e-09 | 2.3287e-10 | 1.086e-08 | 9.0658e-09 | 4.481e-10 | 1.1245e-09 | 5.0193e-10 | 2.8719e-11 | 168768.453
258792.094 | 7.3045e-09 | 8.5767e-09 | 2.3129e-10 | 1.0769e-08 | 8.9743e-09 | 4.4336e-10 | 1.1154e-09 | 4.9773e-10 | 2.895e-11 | 168780.625
258804.25 | 7.3521e-09 | 8.551e-09 | 2.3017e-10 | 1.0871e-08 | 8.9546e-09 | 4.4272e-10 | 1.117e-09 | 4.9684e-10 | 2.8731e-11 | 168792.781
258816.422 | 7.4388e-09 | 8.5414e-09 | 2.3043e-10 | 1.0725e-08 | 9.0334e-09 | 4.4735e-10 | 1.1236e-09 | 4.9994e-10 | 2.8945e-11 | 168804.953
258828.594 | 7.3531e-09 | 8.6282e-09 | 2.295e-10 | 1.0744e-08 | 9.0349e-09 | 4.4251e-10 | 1.1202e-09 | 4.9507e-10 | 2.872e-11 | 168817.125
258840.766 | 7.2556e-09 | 8.5294e-09 | 2.291e-10 | 1.0784e-08 | 9.0201e-09 | 4.445e-10 | 1.1172e-09 | 5.0143e-10 | 2.9058e-11 | 168829.297
258852.922 | 7.3756e-09 | 8.5627e-09 | 2.295e-10 | 1.0797e-08 | 9.0011e-09 | 4.4363e-10 | 1.1162e-09 | 4.9895e-10 | 2.9035e-11 | 168841.453
258865.094 | 7.3303e-09 | 8.5744e-09 | 2.3195e-10 | 1.0792e-08 | 8.9376e-09 | 4.4805e-10 | 1.1196e-09 | 4.9806e-10 | 2.8807e-11 | 168853.625
258877.266 | 7.2913e-09 | 8.6955e-09 | 2.3284e-10 | 1.0816e-08 | 8.9666e-09 | 4.438e-10 | 1.1226e-09 | 5.0564e-10 | 2.9191e-11 | 168865.797
258889.422 | 7.2937e-09 | 8.6577e-09 | 2.3132e-10 | 1.0832e-08 | 8.9951e-09 | 4.4947e-10 | 1.1239e-09 | 5.0415e-10 | 2.9169e-11 | 168877.953
258901.594 | 7.3192e-09 | 8.6646e-09 | 2.3421e-10 | 1.0732e-08 | 8.9611e-09 | 4.4874e-10 | 1.1209e-09 | 4.9923e-10 | 2.9304e-11 | 168890.125
258913.766 | 7.4889e-09 | 8.7865e-09 | 2.3308e-10 | 1.0844e-08 | 9.1391e-09 | 4.5364e-10 | 1.1336e-09 | 5.033e-10 | 2.9072e-11 | 168902.297
258925.922 | 7.7005e-09 | 8.6487e-09 | 2.3182e-10 | 1.0734e-08 | 9.0516e-09 | 4.4744e-10 | 1.1119e-09 | 4.9854e-10 | 2.9302e-11 | 168914.453
258938.094 | 7.4654e-09 | 8.6869e-09 | 2.3289e-10 | 1.061e-08 | 9.1064e-09 | 4.4819e-10 | 1.1135e-09 | 4.9686e-10 | 2.8622e-11 | 168926.625
258950.266 | 7.3244e-09 | 8.6512e-09 | 2.2993e-10 | 1.0703e-08 | 8.9332e-09 | 4.4918e-10 | 1.1134e-09 | 5.0054e-10 | 2.8942e-11 | 168938.797
258962.422 | 7.4257e-09 | 8.6266e-09 | 2.2931e-10 | 1.0727e-08 | 9.0181e-09 | 4.4702e-10 | 1.1332e-09 | 4.9505e-10 | 2.8988e-11 | 168950.953
258974.594 | 7.3144e-09 | 8.5588e-09 | 2.3147e-10 | 1.0716e-08 | 8.9154e-09 | 4.4492e-10 | 1.1167e-09 | 4.9994e-10 | 2.8503e-11 | 168963.125
258986.766 | 7.2985e-09 | 8.6658e-09 | 2.3098e-10 | 1.0674e-08 | 8.9475e-09 | 4.4532e-10 | 1.1199e-09 | 5.0189e-10 | 2.8903e-11 | 168975.297
258998.922 | 7.3726e-09 | 8.7222e-09 | 2.2996e-10 | 1.0693e-08 | 8.9281e-09 | 4.4573e-10 | 1.113e-09 | 4.9399e-10 | 2.8603e-11 | 168987.453
259011.094 | 7.2689e-09 | 8.5627e-09 | 2.307e-10 | 1.0728e-08 | 8.9684e-09 | 4.4572e-10 | 1.0949e-09 | 4.934e-10 | 2.8741e-11 | 168999.625
259023.266 | 7.2799e-09 | 8.5942e-09 | 2.3207e-10 | 1.0628e-08 | 8.9387e-09 | 4.4656e-10 | 1.1229e-09 | 5.0174e-10 | 2.8716e-11 | 169011.797
259035.438 | 7.3882e-09 | 8.5563e-09 | 2.3286e-10 | 1.0676e-08 | 9.0005e-09 | 4.4299e-10 | 1.1175e-09 | 4.9755e-10 | 2.8527e-11 | 169023.969
259047.594 | 7.3023e-09 | 8.508e-09 | 2.3165e-10 | 1.0712e-08 | 8.927e-09 | 4.451e-10 | 1.1136e-09 | 4.9957e-10 | 2.8951e-11 | 169036.125
259059.766 | 7.3982e-09 | 8.6122e-09 | 2.2734e-10 | 1.0657e-08 | 8.8914e-09 | 4.4228e-10 | 1.1216e-09 | 4.9641e-10 | 2.8796e-11 | 169048.297
259071.938 | 7.3621e-09 | 8.5482e-09 | 2.2866e-10 | 1.0703e-08 | 8.9314e-09 | 4.4184e-10 | 1.1154e-09 | 4.9292e-10 | 2.8672e-11 | 169060.469
259084.094 | 7.2193e-09 | 8.5986e-09 | 2.2743e-10 | 1.0616e-08 | 8.8936e-09 | 4.4027e-10 | 1.1098e-09 | 4.952e-10 | 2.8986e-11 | 169072.625
259096.266 | 7.3128e-09 | 8.5493e-09 | 2.2963e-10 | 1.0653e-08 | 9.0869e-09 | 4.4291e-10 | 1.1277e-09 | 5.0018e-10 | 2.9022e-11 | 169084.797
259108.438 | 7.2616e-09 | 8.6007e-09 | 2.3126e-10 | 1.0703e-08 | 8.9855e-09 | 4.4316e-10 | 1.1128e-09 | 4.997e-10 | 2.8706e-11 | 169096.969
259120.594 | 7.365e-09 | 8.613e-09 | 2.3208e-10 | 1.077e-08 | 8.9205e-09 | 4.4189e-10 | 1.1198e-09 | 4.96e-10 | 2.8495e-11 | 169109.125
259132.766 | 7.3257e-09 | 8.5624e-09 | 2.2818e-10 | 1.0821e-08 | 8.9417e-09 | 4.425e-10 | 1.1145e-09 | 4.9387e-10 | 2.883e-11 | 169121.297
259144.938 | 7.289e-09 | 8.5882e-09 | 2.3096e-10 | 1.0605e-08 | 9.0115e-09 | 4.4362e-10 | 1.1171e-09 | 4.9904e-10 | 2.8724e-11 | 169133.469
259157.094 | 7.2518e-09 | 8.6465e-09 | 2.3005e-10 | 1.0763e-08 | 8.941e-09 | 4.4452e-10 | 1.1195e-09 | 4.9725e-10 | 2.8933e-11 | 169145.625
259169.266 | 7.369e-09 | 8.7318e-09 | 2.3171e-10 | 1.0722e-08 | 8.9689e-09 | 4.4284e-10 | 1.1287e-09 | 4.9096e-10 | 2.88e-11 | 169157.797
259181.438 | 7.3553e-09 | 8.5064e-09 | 2.3197e-10 | 1.072e-08 | 9.0306e-09 | 4.4585e-10 | 1.1157e-09 | 4.9389e-10 | 2.8767e-11 | 169169.969
259193.594 | 7.3473e-09 | 8.6397e-09 | 2.295e-10 | 1.0904e-08 | 8.9676e-09 | 4.4704e-10 | 1.1192e-09 | 4.978e-10 | 2.9029e-11 | 169182.125
259205.766 | 7.2832e-09 | 8.5666e-09 | 2.2908e-10 | 1.0746e-08 | 8.9715e-09 | 4.4289e-10 | 1.1103e-09 | 4.943e-10 | 2.8462e-11 | 169194.297
259217.938 | 7.3274e-09 | 8.6136e-09 | 2.3022e-10 | 1.0737e-08 | 8.9296e-09 | 4.4078e-10 | 1.1104e-09 | 4.9507e-10 | 2.8666e-11 | 169206.469
259230.109 | 7.2881e-09 | 8.5827e-09 | 2.2889e-10 | 1.0749e-08 | 9.0125e-09 | 4.4519e-10 | 1.125e-09 | 4.9632e-10 | 2.8935e-11 | 169218.64
259242.266 | 7.3003e-09 | 8.6544e-09 | 2.3018e-10 | 1.0686e-08 | 9.0494e-09 | 4.4497e-10 | 1.121e-09 | 4.9833e-10 | 2.881e-11 | 169230.797
259254.438 | 7.3739e-09 | 8.582e-09 | 2.2989e-10 | 1.088e-08 | 8.9898e-09 | 4.3964e-10 | 1.1252e-09 | 5.0063e-10 | 2.8871e-11 | 169242.969
259266.609 | 7.4214e-09 | 8.6512e-09 | 2.3239e-10 | 1.0788e-08 | 8.9837e-09 | 4.4792e-10 | 1.1175e-09 | 4.9605e-10 | 2.9404e-11 | 169255.14
259278.766 | 7.3949e-09 | 8.6987e-09 | 2.3134e-10 | 1.0986e-08 | 9.0379e-09 | 4.4598e-10 | 1.1288e-09 | 4.9766e-10 | 2.9183e-11 | 169267.297
259290.938 | 7.3725e-09 | 8.7019e-09 | 2.2925e-10 | 1.081e-08 | 9.0934e-09 | 4.4834e-10 | 1.1331e-09 | 4.9861e-10 | 2.8698e-11 | 169279.469
259303.109 | 7.3679e-09 | 8.6433e-09 | 2.3064e-10 | 1.069e-08 | 8.9215e-09 | 4.4523e-10 | 1.1217e-09 | 5.0041e-10 | 2.8551e-11 | 169291.64
259315.266 | 7.2533e-09 | 8.7022e-09 | 2.3011e-10 | 1.0809e-08 | 9.0163e-09 | 4.467e-10 | 1.1237e-09 | 5.0126e-10 | 2.8533e-11 | 169303.797
259327.438 | 7.3214e-09 | 8.6399e-09 | 2.3014e-10 | 1.0809e-08 | 8.9488e-09 | 4.4438e-10 | 1.1296e-09 | 5.0174e-10 | 2.8774e-11 | 169315.969
259339.609 | 7.2786e-09 | 8.6131e-09 | 2.3081e-10 | 1.0814e-08 | 9.1077e-09 | 4.4771e-10 | 1.1394e-09 | 4.9947e-10 | 2.9016e-11 | 169328.14
259351.766 | 7.3714e-09 | 8.573e-09 | 2.3059e-10 | 1.1024e-08 | 8.9527e-09 | 4.4558e-10 | 1.126e-09 | 4.9857e-10 | 2.9138e-11 | 169340.297
259363.938 | 7.3367e-09 | 8.6632e-09 | 2.3138e-10 | 1.0913e-08 | 9.061e-09 | 4.3964e-10 | 1.1311e-09 | 4.9606e-10 | 2.8927e-11 | 169352.469
259376.109 | 7.3768e-09 | 8.6459e-09 | 2.3158e-10 | 1.0855e-08 | 8.94e-09 | 4.4351e-10 | 1.1249e-09 | 4.9593e-10 | 2.9003e-11 | 169364.64
259388.266 | 7.3895e-09 | 8.6025e-09 | 2.3055e-10 | 1.086e-08 | 9.063e-09 | 4.4344e-10 | 1.1297e-09 | 5.0651e-10 | 2.9345e-11 | 169376.797
259400.438 | 7.4188e-09 | 8.7311e-09 | 2.3045e-10 | 1.0945e-08 | 9.0417e-09 | 4.434e-10 | 1.1238e-09 | 4.974e-10 | 2.8849e-11 | 169388.969
259412.609 | 7.4117e-09 | 8.6642e-09 | 2.3253e-10 | 1.1007e-08 | 9.0018e-09 | 4.4574e-10 | 1.1353e-09 | 5.0311e-10 | 2.8951e-11 | 169401.14
259424.781 | 7.35e-09 | 8.6074e-09 | 2.3169e-10 | 1.0964e-08 | 8.9531e-09 | 4.4797e-10 | 1.1255e-09 | 5.0273e-10 | 2.8711e-11 | 169413.312
259436.938 | 7.3406e-09 | 8.582e-09 | 2.3052e-10 | 1.0934e-08 | 9.0578e-09 | 4.451e-10 | 1.1313e-09 | 5.0208e-10 | 2.9034e-11 | 169425.469
259449.109 | 7.3197e-09 | 8.5732e-09 | 2.3203e-10 | 1.0812e-08 | 8.9311e-09 | 4.4672e-10 | 1.1219e-09 | 4.8992e-10 | 2.8888e-11 | 169437.64
259461.281 | 7.4016e-09 | 8.6918e-09 | 2.3102e-10 | 1.0959e-08 | 9.0721e-09 | 4.4874e-10 | 1.1335e-09 | 4.942e-10 | 2.89e-11 | 169449.812
259473.438 | 7.4347e-09 | 8.6961e-09 | 2.2829e-10 | 1.0784e-08 | 8.9734e-09 | 4.3827e-10 | 1.1226e-09 | 4.9667e-10 | 2.8897e-11 | 169461.969
259485.609 | 7.2708e-09 | 8.6387e-09 | 2.3081e-10 | 1.0775e-08 | 8.9091e-09 | 4.4571e-10 | 1.129e-09 | 4.9728e-10 | 2.8949e-11 | 169474.14
259497.781 | 7.3816e-09 | 8.6059e-09 | 2.3157e-10 | 1.0915e-08 | 8.9697e-09 | 4.4098e-10 | 1.128e-09 | 5.0335e-10 | 2.8727e-11 | 169486.312
259509.938 | 7.4411e-09 | 8.6161e-09 | 2.3047e-10 | 1.0785e-08 | 9.0406e-09 | 4.4339e-10 | 1.1306e-09 | 4.9861e-10 | 2.8962e-11 | 169498.469
259522.109 | 7.4002e-09 | 8.7005e-09 | 2.3216e-10 | 1.1024e-08 | 9.077e-09 | 4.4434e-10 | 1.1288e-09 | 5.0574e-10 | 2.9149e-11 | 169510.64
259534.281 | 7.4515e-09 | 8.5801e-09 | 2.3265e-10 | 1.0842e-08 | 9.0109e-09 | 4.4122e-10 | 1.1326e-09 | 5.017e-10 | 2.8521e-11 | 169522.812
259546.438 | 7.4066e-09 | 8.6078e-09 | 2.3032e-10 | 1.0721e-08 | 8.9167e-09 | 4.4405e-10 | 1.1234e-09 | 4.993e-10 | 2.8664e-11 | 169534.969
259558.609 | 7.2811e-09 | 8.5943e-09 | 2.3199e-10 | 1.0765e-08 | 9.0224e-09 | 4.4072e-10 | 1.1264e-09 | 4.9442e-10 | 2.8528e-11 | 169547.14
259570.781 | 7.265e-09 | 8.6091e-09 | 2.2952e-10 | 1.0612e-08 | 8.9786e-09 | 4.4438e-10 | 1.1217e-09 | 5.0063e-10 | 2.8726e-11 | 169559.312
259582.938 | 7.2992e-09 | 8.5532e-09 | 2.2702e-10 | 1.0638e-08 | 8.8363e-09 | 4.3921e-10 | 1.1006e-09 | 4.9462e-10 | 2.845e-11 | 169571.469
259595.109 | 7.1659e-09 | 8.4588e-09 | 2.309e-10 | 1.0758e-08 | 8.8929e-09 | 4.4056e-10 | 1.1063e-09 | 4.9714e-10 | 2.8361e-11 | 169583.64
259607.281 | 7.2226e-09 | 8.6287e-09 | 2.2719e-10 | 1.0674e-08 | 8.8349e-09 | 4.4342e-10 | 1.1055e-09 | 4.9814e-10 | 2.8244e-11 | 169595.812
259619.453 | 7.2909e-09 | 8.5872e-09 | 2.2872e-10 | 1.0606e-08 | 8.8881e-09 | 4.3839e-10 | 1.1218e-09 | 4.9759e-10 | 2.8844e-11 | 169607.984
259631.609 | 7.3309e-09 | 8.5912e-09 | 2.3114e-10 | 1.0823e-08 | 8.8463e-09 | 4.4476e-10 | 1.1115e-09 | 4.9611e-10 | 2.8375e-11 | 169620.14
259643.781 | 7.2549e-09 | 8.5105e-09 | 2.307e-10 | 1.0605e-08 | 8.7978e-09 | 4.4601e-10 | 1.124e-09 | 4.9914e-10 | 2.8776e-11 | 169632.312
259655.953 | 7.3112e-09 | 8.6222e-09 | 2.3215e-10 | 1.081e-08 | 9.0004e-09 | 4.4538e-10 | 1.1047e-09 | 4.9537e-10 | 2.8797e-11 | 169644.484
259668.109 | 7.2321e-09 | 8.5884e-09 | 2.3036e-10 | 1.0884e-08 | 8.947e-09 | 4.4479e-10 | 1.1092e-09 | 5.0098e-10 | 2.8588e-11 | 169656.64
259680.281 | 7.3305e-09 | 8.6763e-09 | 2.3086e-10 | 1.0762e-08 | 9.0062e-09 | 4.4705e-10 | 1.1316e-09 | 4.9737e-10 | 2.8652e-11 | 169668.812
259692.453 | 7.2733e-09 | 8.5556e-09 | 2.2945e-10 | 1.0719e-08 | 8.8573e-09 | 4.3454e-10 | 1.1096e-09 | 4.9191e-10 | 2.8801e-11 | 169680.984
259704.609 | 7.2961e-09 | 8.4818e-09 | 2.2993e-10 | 1.0659e-08 | 8.9217e-09 | 4.4113e-10 | 1.104e-09 | 5.0251e-10 | 2.836e-11 | 169693.14
259716.781 | 7.2829e-09 | 8.5095e-09 | 2.2869e-10 | 1.0634e-08 | 8.854e-09 | 4.3919e-10 | 1.102e-09 | 4.9753e-10 | 2.8687e-11 | 169705.312
259728.953 | 7.2494e-09 | 8.4488e-09 | 2.2758e-10 | 1.0729e-08 | 8.8444e-09 | 4.3876e-10 | 1.1057e-09 | 4.9529e-10 | 2.8464e-11 | 169717.484
259741.109 | 7.3554e-09 | 8.6407e-09 | 2.2693e-10 | 1.0567e-08 | 8.9288e-09 | 4.3935e-10 | 1.1015e-09 | 4.9551e-10 | 2.8364e-11 | 169729.64
259753.281 | 7.289e-09 | 8.6382e-09 | 2.2859e-10 | 1.0595e-08 | 8.9636e-09 | 4.4258e-10 | 1.1065e-09 | 4.9439e-10 | 2.845e-11 | 169741.812
259765.453 | 7.3121e-09 | 8.6122e-09 | 2.2883e-10 | 1.0674e-08 | 8.967e-09 | 4.4136e-10 | 1.116e-09 | 4.9664e-10 | 2.8394e-11 | 169753.984
259777.609 | 7.2369e-09 | 8.4863e-09 | 2.298e-10 | 1.0737e-08 | 8.8382e-09 | 4.4273e-10 | 1.1079e-09 | 4.9397e-10 | 2.8588e-11 | 169766.14
259789.781 | 7.2681e-09 | 8.4763e-09 | 2.2929e-10 | 1.067e-08 | 8.8578e-09 | 4.4156e-10 | 1.1128e-09 | 4.9569e-10 | 2.8573e-11 | 169778.312
259801.953 | 7.2394e-09 | 8.4802e-09 | 2.2958e-10 | 1.0647e-08 | 8.9998e-09 | 4.3766e-10 | 1.1219e-09 | 4.9805e-10 | 2.8625e-11 | 169790.484
259814.125 | 7.2518e-09 | 8.5662e-09 | 2.2906e-10 | 1.078e-08 | 8.8842e-09 | 4.4485e-10 | 1.1174e-09 | 4.985e-10 | 2.8782e-11 | 169802.656
259826.281 | 7.2312e-09 | 8.5514e-09 | 2.3045e-10 | 1.0991e-08 | 8.8917e-09 | 4.4809e-10 | 1.1215e-09 | 4.9836e-10 | 2.8493e-11 | 169814.812
259838.453 | 7.3052e-09 | 8.5989e-09 | 2.312e-10 | 1.0779e-08 | 8.8925e-09 | 4.3792e-10 | 1.1203e-09 | 5.0428e-10 | 2.8593e-11 | 169826.984
259850.625 | 7.3935e-09 | 8.4895e-09 | 2.2875e-10 | 1.0965e-08 | 8.9987e-09 | 4.4098e-10 | 1.1209e-09 | 5.0139e-10 | 2.8796e-11 | 169839.156
259862.781 | 7.3518e-09 | 8.6015e-09 | 2.3237e-10 | 1.0764e-08 | 8.849e-09 | 4.393e-10 | 1.1347e-09 | 4.9581e-10 | 2.8678e-11 | 169851.312
259874.953 | 7.3913e-09 | 8.6713e-09 | 2.2964e-10 | 1.0859e-08 | 8.9723e-09 | 4.4767e-10 | 1.129e-09 | 4.9695e-10 | 2.839e-11 | 169863.484
259887.125 | 7.3291e-09 | 8.5457e-09 | 2.3077e-10 | 1.0771e-08 | 9.03e-09 | 4.4468e-10 | 1.1287e-09 | 5.056e-10 | 2.9293e-11 | 169875.656
259899.281 | 7.4375e-09 | 8.5647e-09 | 2.3064e-10 | 1.1018e-08 | 8.748e-09 | 4.4217e-10 | 1.1169e-09 | 4.9749e-10 | 2.9066e-11 | 169887.812
259911.453 | 7.3893e-09 | 8.6031e-09 | 2.3101e-10 | 1.0918e-08 | 9.0065e-09 | 4.4271e-10 | 1.1348e-09 | 5.0226e-10 | 2.8876e-11 | 169899.984
259923.625 | 7.2926e-09 | 8.552e-09 | 2.3149e-10 | 1.0836e-08 | 8.971e-09 | 4.4445e-10 | 1.1311e-09 | 5.0002e-10 | 2.9064e-11 | 169912.156
259935.781 | 7.2934e-09 | 8.4921e-09 | 2.306e-10 | 1.0888e-08 | 8.9852e-09 | 4.4452e-10 | 1.1339e-09 | 4.9911e-10 | 2.9114e-11 | 169924.312
259947.953 | 7.3054e-09 | 8.5085e-09 | 2.3051e-10 | 1.0798e-08 | 9.0283e-09 | 4.4233e-10 | 1.1255e-09 | 4.9988e-10 | 2.8759e-11 | 169936.484
259960.125 | 7.2668e-09 | 8.5486e-09 | 2.2959e-10 | 1.0774e-08 | 8.8951e-09 | 4.4353e-10 | 1.1257e-09 | 4.9609e-10 | 2.8748e-11 | 169948.656
259972.281 | 7.3198e-09 | 8.5811e-09 | 2.3234e-10 | 1.0818e-08 | 8.9367e-09 | 4.3788e-10 | 1.1268e-09 | 5.0035e-10 | 2.857e-11 | 169960.812
259984.453 | 7.2806e-09 | 8.5495e-09 | 2.317e-10 | 1.0938e-08 | 8.9691e-09 | 4.4349e-10 | 1.132e-09 | 4.9542e-10 | 2.861e-11 | 169972.984
259996.625 | 7.4291e-09 | 8.6346e-09 | 2.298e-10 | 1.0954e-08 | 8.931e-09 | 4.4461e-10 | 1.1346e-09 | 5.0371e-10 | 2.8886e-11 | 169985.156
260008.797 | 7.3785e-09 | 8.6398e-09 | 2.3079e-10 | 1.084e-08 | 8.9658e-09 | 4.4586e-10 | 1.1379e-09 | 5.0176e-10 | 2.8951e-11 | 169997.328
260020.953 | 7.2697e-09 | 8.625e-09 | 2.3184e-10 | 1.0913e-08 | 9.0067e-09 | 4.4206e-10 | 1.1305e-09 | 4.9762e-10 | 2.8545e-11 | 170009.484
260033.125 | 7.1599e-09 | 8.5955e-09 | 2.3254e-10 | 1.0998e-08 | 8.99e-09 | 4.4773e-10 | 1.1364e-09 | 4.9747e-10 | 2.9193e-11 | 170021.656
260045.297 | 7.2671e-09 | 8.4587e-09 | 2.312e-10 | 1.0958e-08 | 9.0295e-09 | 4.4329e-10 | 1.1255e-09 | 4.9737e-10 | 2.8861e-11 | 170033.828
260057.453 | 7.2457e-09 | 8.5015e-09 | 2.332e-10 | 1.0883e-08 | 8.9508e-09 | 4.4462e-10 | 1.1302e-09 | 5.0476e-10 | 2.8602e-11 | 170045.984
260069.625 | 7.2179e-09 | 8.6364e-09 | 2.3181e-10 | 1.0726e-08 | 8.9296e-09 | 4.4262e-10 | 1.1243e-09 | 4.9719e-10 | 2.8834e-11 | 170058.156
260081.797 | 7.4514e-09 | 8.5896e-09 | 2.3179e-10 | 1.0818e-08 | 9.1074e-09 | 4.4325e-10 | 1.1402e-09 | 5.0278e-10 | 2.8851e-11 | 170070.328
260093.953 | 7.3669e-09 | 8.6417e-09 | 2.3015e-10 | 1.092e-08 | 8.9069e-09 | 4.4269e-10 | 1.1289e-09 | 5.0637e-10 | 2.8442e-11 | 170082.484
260106.125 | 7.3467e-09 | 8.5851e-09 | 2.3047e-10 | 1.0947e-08 | 9.0011e-09 | 4.4879e-10 | 1.1272e-09 | 5.0919e-10 | 2.9119e-11 | 170094.656
260118.297 | 7.4095e-09 | 8.6547e-09 | 2.322e-10 | 1.0929e-08 | 8.949e-09 | 4.454e-10 | 1.1469e-09 | 5.0302e-10 | 2.8857e-11 | 170106.828
260130.453 | 7.3603e-09 | 8.6873e-09 | 2.3535e-10 | 1.086e-08 | 8.9311e-09 | 4.5127e-10 | 1.132e-09 | 5.0149e-10 | 2.8659e-11 | 170118.984
260142.625 | 7.3959e-09 | 8.6565e-09 | 2.3212e-10 | 1.0863e-08 | 8.9323e-09 | 4.4168e-10 | 1.1286e-09 | 5.0317e-10 | 2.8652e-11 | 170131.156
260154.797 | 7.3057e-09 | 8.5134e-09 | 2.3243e-10 | 1.0828e-08 | 8.9967e-09 | 4.4221e-10 | 1.1328e-09 | 4.9883e-10 | 2.8788e-11 | 170143.328
260166.969 | 7.3227e-09 | 8.5664e-09 | 2.3216e-10 | 1.0775e-08 | 8.9102e-09 | 4.4532e-10 | 1.1272e-09 | 5.0426e-10 | 2.906e-11 | 170155.5
260179.125 | 7.3504e-09 | 8.6139e-09 | 2.3389e-10 | 1.0873e-08 | 8.9334e-09 | 4.456e-10 | 1.1355e-09 | 5.0575e-10 | 2.9331e-11 | 170167.656
260191.297 | 7.2871e-09 | 8.5685e-09 | 2.3252e-10 | 1.0879e-08 | 8.851e-09 | 4.4615e-10 | 1.1211e-09 | 5.0588e-10 | 2.9168e-11 | 170179.828
260203.469 | 7.3046e-09 | 8.5675e-09 | 2.3095e-10 | 1.0792e-08 | 8.986e-09 | 4.4283e-10 | 1.1309e-09 | 5.0001e-10 | 2.8845e-11 | 170192
260215.625 | 7.2967e-09 | 8.5949e-09 | 2.3439e-10 | 1.0894e-08 | 8.875e-09 | 4.4459e-10 | 1.1251e-09 | 5.018e-10 | 2.8608e-11 | 170204.156
260227.797 | 7.3555e-09 | 8.5658e-09 | 2.3303e-10 | 1.0828e-08 | 8.8908e-09 | 4.4156e-10 | 1.1313e-09 | 4.997e-10 | 2.8449e-11 | 170216.328
260239.969 | 7.2718e-09 | 8.582e-09 | 2.312e-10 | 1.079e-08 | 8.809e-09 | 4.408e-10 | 1.1354e-09 | 5.015e-10 | 2.9124e-11 | 170228.5
260252.125 | 7.299e-09 | 8.601e-09 | 2.3375e-10 | 1.0815e-08 | 8.9959e-09 | 4.4285e-10 | 1.1444e-09 | 4.9993e-10 | 2.8811e-11 | 170240.656
260264.297 | 7.3641e-09 | 8.5592e-09 | 2.324e-10 | 1.0925e-08 | 8.9422e-09 | 4.4498e-10 | 1.1341e-09 | 5.084e-10 | 2.8522e-11 | 170252.828
260276.469 | 7.3651e-09 | 8.5832e-09 | 2.3419e-10 | 1.0803e-08 | 9.0202e-09 | 4.4556e-10 | 1.1483e-09 | 4.9971e-10 | 2.8813e-11 | 170265
260288.625 | 7.3001e-09 | 8.4998e-09 | 2.3474e-10 | 1.0717e-08 | 8.8788e-09 | 4.3666e-10 | 1.1183e-09 | 4.982e-10 | 2.8661e-11 | 170277.156
260300.797 | 7.2719e-09 | 8.6571e-09 | 2.3298e-10 | 1.0812e-08 | 8.9454e-09 | 4.4728e-10 | 1.1221e-09 | 4.9538e-10 | 2.8892e-11 | 170289.328
260312.969 | 7.292e-09 | 8.7138e-09 | 2.3287e-10 | 1.0976e-08 | 8.9513e-09 | 4.4935e-10 | 1.1302e-09 | 5.04e-10 | 2.8953e-11 | 170301.5
260325.125 | 7.3302e-09 | 8.5853e-09 | 2.3332e-10 | 1.0942e-08 | 8.9992e-09 | 4.4652e-10 | 1.135e-09 | 5.0573e-10 | 2.893e-11 | 170313.656
260337.297 | 7.3148e-09 | 8.5803e-09 | 2.3363e-10 | 1.0861e-08 | 8.8344e-09 | 4.5007e-10 | 1.1342e-09 | 5.0097e-10 | 2.8669e-11 | 170325.828
260349.469 | 7.3156e-09 | 8.5183e-09 | 2.3273e-10 | 1.069e-08 | 8.9574e-09 | 4.4116e-10 | 1.1307e-09 | 5.0077e-10 | 2.8626e-11 | 170338
260361.641 | 7.2383e-09 | 8.6096e-09 | 2.3209e-10 | 1.086e-08 | 8.8858e-09 | 4.4777e-10 | 1.1253e-09 | 5.0202e-10 | 2.8662e-11 | 170350.172
260373.797 | 7.26e-09 | 8.6243e-09 | 2.3366e-10 | 1.0814e-08 | 8.9126e-09 | 4.3895e-10 | 1.1381e-09 | 5.0282e-10 | 2.8649e-11 | 170362.328
260385.969 | 7.2312e-09 | 8.5072e-09 | 2.2972e-10 | 1.0749e-08 | 9.0455e-09 | 4.4085e-10 | 1.142e-09 | 5.023e-10 | 2.8403e-11 | 170374.5
260398.141 | 7.1903e-09 | 8.4854e-09 | 2.313e-10 | 1.0874e-08 | 8.9158e-09 | 4.4168e-10 | 1.1267e-09 | 4.9894e-10 | 2.8607e-11 | 170386.672
260410.297 | 7.2667e-09 | 8.642e-09 | 2.3048e-10 | 1.079e-08 | 8.9097e-09 | 4.4395e-10 | 1.1321e-09 | 5.058e-10 | 2.8899e-11 | 170398.828
260422.469 | 7.2746e-09 | 8.6169e-09 | 2.3017e-10 | 1.07e-08 | 8.8947e-09 | 4.4202e-10 | 1.1222e-09 | 5.004e-10 | 2.8962e-11 | 170411
260434.641 | 7.3521e-09 | 8.6195e-09 | 2.318e-10 | 1.073e-08 | 8.8354e-09 | 4.4643e-10 | 1.1291e-09 | 4.9673e-10 | 2.8498e-11 | 170423.172
260446.797 | 7.3835e-09 | 8.5511e-09 | 2.3089e-10 | 1.0641e-08 | 8.9334e-09 | 4.4451e-10 | 1.1151e-09 | 4.9856e-10 | 2.8892e-11 | 170435.328
260458.969 | 7.2872e-09 | 8.6321e-09 | 2.319e-10 | 1.0765e-08 | 8.8931e-09 | 4.4121e-10 | 1.1202e-09 | 4.9784e-10 | 2.8899e-11 | 170447.5
260471.141 | 7.2705e-09 | 8.6709e-09 | 2.3151e-10 | 1.0819e-08 | 9.0731e-09 | 4.4241e-10 | 1.1227e-09 | 5.0271e-10 | 2.8758e-11 | 170459.672
260483.297 | 7.3266e-09 | 8.7046e-09 | 2.3257e-10 | 1.0754e-08 | 9.0133e-09 | 4.4457e-10 | 1.1318e-09 | 4.9969e-10 | 2.8843e-11 | 170471.828
260495.469 | 7.3377e-09 | 8.7018e-09 | 2.2973e-10 | 1.0779e-08 | 8.9204e-09 | 4.4062e-10 | 1.1203e-09 | 5.0132e-10 | 2.8615e-11 | 170484
260507.641 | 7.3171e-09 | 8.5774e-09 | 2.3044e-10 | 1.0764e-08 | 8.9493e-09 | 4.4535e-10 | 1.1237e-09 | 4.9446e-10 | 2.8698e-11 | 170496.172
260519.797 | 7.2693e-09 | 8.6457e-09 | 2.2909e-10 | 1.0655e-08 | 8.9138e-09 | 4.4456e-10 | 1.1154e-09 | 4.9909e-10 | 2.883e-11 | 170508.328
260531.969 | 7.2072e-09 | 8.6316e-09 | 2.2965e-10 | 1.0618e-08 | 8.8617e-09 | 4.4767e-10 | 1.1349e-09 | 5.0021e-10 | 2.8596e-11 | 170520.5
260544.141 | 7.2547e-09 | 8.5951e-09 | 2.3003e-10 | 1.0729e-08 | 8.8685e-09 | 4.4546e-10 | 1.121e-09 | 4.972e-10 | 2.8108e-11 | 170532.672
260556.313 | 7.195e-09 | 8.5079e-09 | 2.2897e-10 | 1.0938e-08 | 8.9405e-09 | 4.4725e-10 | 1.1238e-09 | 4.9856e-10 | 2.8807e-11 | 170544.844
260568.469 | 7.1724e-09 | 8.5685e-09 | 2.2953e-10 | 1.0809e-08 | 8.9135e-09 | 4.4569e-10 | 1.1107e-09 | 5.0601e-10 | 2.8763e-11 | 170557
260580.641 | 7.3441e-09 | 8.5368e-09 | 2.2711e-10 | 1.0711e-08 | 8.8553e-09 | 4.4529e-10 | 1.1204e-09 | 4.9971e-10 | 2.9161e-11 | 170569.172
260592.813 | 7.2486e-09 | 8.4805e-09 | 2.3177e-10 | 1.0858e-08 | 8.8138e-09 | 4.4049e-10 | 1.1263e-09 | 5.0257e-10 | 2.8669e-11 | 170581.344
260604.969 | 7.2371e-09 | 8.5911e-09 | 2.3021e-10 | 1.0655e-08 | 8.8917e-09 | 4.4504e-10 | 1.1324e-09 | 4.9798e-10 | 2.8898e-11 | 170593.5
260617.141 | 7.2662e-09 | 8.5979e-09 | 2.3202e-10 | 1.1044e-08 | 8.9808e-09 | 4.4758e-10 | 1.1201e-09 | 4.9784e-10 | 2.9255e-11 | 170605.672
260629.313 | 7.2953e-09 | 8.6396e-09 | 2.2894e-10 | 1.0869e-08 | 8.9702e-09 | 4.4214e-10 | 1.1319e-09 | 5.0212e-10 | 2.9021e-11 | 170617.844
260641.469 | 7.2293e-09 | 8.4845e-09 | 2.3274e-10 | 1.0749e-08 | 8.9087e-09 | 4.4471e-10 | 1.1186e-09 | 4.9873e-10 | 2.8679e-11 | 170630
260653.641 | 7.1785e-09 | 8.5372e-09 | 2.3129e-10 | 1.0735e-08 | 8.8612e-09 | 4.4435e-10 | 1.1086e-09 | 4.914e-10 | 2.8568e-11 | 170642.172
260665.813 | 7.1527e-09 | 8.5998e-09 | 2.309e-10 | 1.0649e-08 | 8.9234e-09 | 4.3665e-10 | 1.1211e-09 | 4.9573e-10 | 2.8658e-11 | 170654.344
260677.969 | 7.2158e-09 | 8.5445e-09 | 2.311e-10 | 1.0658e-08 | 8.8626e-09 | 4.4133e-10 | 1.1288e-09 | 4.9994e-10 | 2.8336e-11 | 170666.5
260690.141 | 7.2202e-09 | 8.558e-09 | 2.3005e-10 | 1.0587e-08 | 8.8167e-09 | 4.4278e-10 | 1.1253e-09 | 5.0265e-10 | 2.8673e-11 | 170678.672
260702.313 | 7.3844e-09 | 8.5948e-09 | 2.3093e-10 | 1.0869e-08 | 8.8992e-09 | 4.428e-10 | 1.1312e-09 | 5.0073e-10 | 2.9223e-11 | 170690.844
260714.469 | 7.346e-09 | 8.6295e-09 | 2.3233e-10 | 1.1024e-08 | 8.9534e-09 | 4.3752e-10 | 1.1371e-09 | 5.0047e-10 | 2.891e-11 | 170703
260726.641 | 7.285e-09 | 8.6348e-09 | 2.3114e-10 | 1.0849e-08 | 8.9992e-09 | 4.4425e-10 | 1.1201e-09 | 4.9782e-10 | 2.8704e-11 | 170715.172
260738.813 | 7.2608e-09 | 8.6053e-09 | 2.3271e-10 | 1.0735e-08 | 8.9511e-09 | 4.4122e-10 | 1.1223e-09 | 4.972e-10 | 2.8894e-11 | 170727.344
260750.984 | 7.1281e-09 | 8.5861e-09 | 2.3218e-10 | 1.0778e-08 | 8.9219e-09 | 4.365e-10 | 1.1254e-09 | 5.0006e-10 | 2.8822e-11 | 170739.515
260763.141 | 7.236e-09 | 8.5036e-09 | 2.3129e-10 | 1.0699e-08 | 8.9137e-09 | 4.4428e-10 | 1.1316e-09 | 5.0244e-10 | 2.8647e-11 | 170751.672
260775.313 | 7.2407e-09 | 8.6392e-09 | 2.3287e-10 | 1.0585e-08 | 8.931e-09 | 4.4583e-10 | 1.1258e-09 | 5.0206e-10 | 2.8928e-11 | 170763.844
260787.484 | 7.2024e-09 | 8.5412e-09 | 2.3124e-10 | 1.0624e-08 | 8.8844e-09 | 4.3727e-10 | 1.1268e-09 | 4.9732e-10 | 2.8757e-11 | 170776.015
260799.641 | 7.1664e-09 | 8.5868e-09 | 2.2989e-10 | 1.0748e-08 | 8.833e-09 | 4.4034e-10 | 1.1304e-09 | 4.9492e-10 | 2.8884e-11 | 170788.172
260811.813 | 7.2413e-09 | 8.4706e-09 | 2.3274e-10 | 1.0637e-08 | 8.8533e-09 | 4.4091e-10 | 1.1181e-09 | 5.0078e-10 | 2.9192e-11 | 170800.344
260823.984 | 7.2893e-09 | 8.6144e-09 | 2.2842e-10 | 1.0587e-08 | 8.8309e-09 | 4.472e-10 | 1.1218e-09 | 4.9709e-10 | 2.9024e-11 | 170812.515
260836.141 | 7.2609e-09 | 8.546e-09 | 2.3319e-10 | 1.0719e-08 | 8.878e-09 | 4.4246e-10 | 1.1231e-09 | 4.9362e-10 | 2.8486e-11 | 170824.672
260848.313 | 7.3166e-09 | 8.4905e-09 | 2.3167e-10 | 1.0877e-08 | 8.8546e-09 | 4.4459e-10 | 1.1158e-09 | 5.04e-10 | 2.8565e-11 | 170836.844
260860.484 | 7.1728e-09 | 8.5395e-09 | 2.3028e-10 | 1.0701e-08 | 8.8483e-09 | 4.3868e-10 | 1.103e-09 | 4.9533e-10 | 2.8458e-11 | 170849.015
260872.641 | 7.2145e-09 | 8.5144e-09 | 2.3077e-10 | 1.0845e-08 | 8.8331e-09 | 4.4577e-10 | 1.1125e-09 | 4.9869e-10 | 2.8519e-11 | 170861.172
260884.813 | 7.2335e-09 | 8.5256e-09 | 2.2973e-10 | 1.0809e-08 | 8.9458e-09 | 4.3817e-10 | 1.1265e-09 | 4.9814e-10 | 2.8578e-11 | 170873.344
260896.984 | 7.2555e-09 | 8.5667e-09 | 2.3247e-10 | 1.0883e-08 | 8.9453e-09 | 4.4189e-10 | 1.1142e-09 | 4.9956e-10 | 2.8704e-11 | 170885.515
260909.141 | 7.2795e-09 | 8.5743e-09 | 2.2973e-10 | 1.078e-08 | 8.8615e-09 | 4.4655e-10 | 1.1186e-09 | 4.983e-10 | 2.854e-11 | 170897.672
260921.313 | 7.2197e-09 | 8.6181e-09 | 2.2879e-10 | 1.0774e-08 | 8.9905e-09 | 4.4042e-10 | 1.122e-09 | 4.9798e-10 | 2.8902e-11 | 170909.844
260933.484 | 7.2758e-09 | 8.5574e-09 | 2.3149e-10 | 1.0765e-08 | 8.958e-09 | 4.416e-10 | 1.1249e-09 | 5.002e-10 | 2.8992e-11 | 170922.015
260945.656 | 7.2588e-09 | 8.581e-09 | 2.3014e-10 | 1.0772e-08 | 8.8752e-09 | 4.417e-10 | 1.1284e-09 | 5.068e-10 | 2.8425e-11 | 170934.187
260957.813 | 7.1717e-09 | 8.4189e-09 | 2.3124e-10 | 1.0705e-08 | 8.8866e-09 | 4.434e-10 | 1.116e-09 | 5.0093e-10 | 2.8541e-11 | 170946.344
260969.984 | 7.2625e-09 | 8.5516e-09 | 2.3147e-10 | 1.0712e-08 | 8.8802e-09 | 4.4105e-10 | 1.1353e-09 | 4.9983e-10 | 2.8555e-11 | 170958.515
260982.156 | 7.2316e-09 | 8.6152e-09 | 2.331e-10 | 1.0782e-08 | 8.9355e-09 | 4.4583e-10 | 1.1157e-09 | 4.9592e-10 | 2.8901e-11 | 170970.687
260994.313 | 7.1969e-09 | 8.5777e-09 | 2.3148e-10 | 1.0887e-08 | 8.802e-09 | 4.4659e-10 | 1.1339e-09 | 5.0081e-10 | 2.8864e-11 | 170982.844
261006.484 | 7.2922e-09 | 8.6332e-09 | 2.3297e-10 | 1.0711e-08 | 9.0158e-09 | 4.4423e-10 | 1.1301e-09 | 5.0269e-10 | 2.8735e-11 | 170995.015
261018.656 | 7.1988e-09 | 8.6157e-09 | 2.3433e-10 | 1.0744e-08 | 8.9966e-09 | 4.4823e-10 | 1.1225e-09 | 5.0203e-10 | 2.872e-11 | 171007.187
261030.813 | 7.3126e-09 | 8.6518e-09 | 2.3253e-10 | 1.0768e-08 | 8.9187e-09 | 4.4383e-10 | 1.1401e-09 | 5.0451e-10 | 2.8845e-11 | 171019.344
261042.984 | 7.2249e-09 | 8.6002e-09 | 2.3362e-10 | 1.0712e-08 | 8.9424e-09 | 4.4458e-10 | 1.1185e-09 | 4.9498e-10 | 2.8565e-11 | 171031.515
261055.156 | 7.2619e-09 | 8.5422e-09 | 2.3034e-10 | 1.0699e-08 | 8.8628e-09 | 4.474e-10 | 1.1217e-09 | 4.9654e-10 | 2.8412e-11 | 171043.687
261067.313 | 7.2632e-09 | 8.5776e-09 | 2.3021e-10 | 1.0611e-08 | 8.8226e-09 | 4.4312e-10 | 1.1189e-09 | 5.0002e-10 | 2.8904e-11 | 171055.844
261079.484 | 7.3909e-09 | 8.6315e-09 | 2.3004e-10 | 1.0518e-08 | 8.8085e-09 | 4.4125e-10 | 1.1225e-09 | 4.9612e-10 | 2.8631e-11 | 171068.015
261091.656 | 7.2754e-09 | 8.6446e-09 | 2.2677e-10 | 1.0717e-08 | 8.9329e-09 | 4.4933e-10 | 1.1299e-09 | 4.9837e-10 | 2.8762e-11 | 171080.187
261103.813 | 7.2579e-09 | 8.6669e-09 | 2.3022e-10 | 1.0659e-08 | 9.0134e-09 | 4.41e-10 | 1.1206e-09 | 5.0179e-10 | 2.8575e-11 | 171092.344
261115.984 | 7.3022e-09 | 8.6114e-09 | 2.3216e-10 | 1.0783e-08 | 8.9792e-09 | 4.4095e-10 | 1.1129e-09 | 5.0122e-10 | 2.8643e-11 | 171104.515
261128.156 | 7.3057e-09 | 8.638e-09 | 2.2821e-10 | 1.0674e-08 | 8.9017e-09 | 4.3894e-10 | 1.114e-09 | 4.9369e-10 | 2.8452e-11 | 171116.687
261140.328 | 7.2263e-09 | 8.5167e-09 | 2.3294e-10 | 1.0593e-08 | 8.8851e-09 | 4.4105e-10 | 1.1217e-09 | 5.0104e-10 | 2.8448e-11 | 171128.859
261152.484 | 7.1692e-09 | 8.5331e-09 | 2.2992e-10 | 1.0642e-08 | 8.8601e-09 | 4.4301e-10 | 1.1044e-09 | 4.8756e-10 | 2.8625e-11 | 171141.015
261164.656 | 7.14e-09 | 8.4273e-09 | 2.2751e-10 | 1.0558e-08 | 8.929e-09 | 4.3849e-10 | 1.1222e-09 | 4.9619e-10 | 2.8458e-11 | 171153.187
261176.828 | 7.1565e-09 | 8.5841e-09 | 2.2848e-10 | 1.0632e-08 | 8.8834e-09 | 4.3828e-10 | 1.106e-09 | 4.9274e-10 | 2.8388e-11 | 171165.359
261188.984 | 7.1091e-09 | 8.5744e-09 | 2.2728e-10 | 1.0534e-08 | 8.7228e-09 | 4.3721e-10 | 1.105e-09 | 4.9432e-10 | 2.8303e-11 | 171177.515
261201.156 | 7.2011e-09 | 8.5609e-09 | 2.2635e-10 | 1.0667e-08 | 8.8078e-09 | 4.4501e-10 | 1.1122e-09 | 4.9476e-10 | 2.8428e-11 | 171189.687
261213.328 | 7.2093e-09 | 8.5087e-09 | 2.3049e-10 | 1.0689e-08 | 8.8558e-09 | 4.3947e-10 | 1.1078e-09 | 4.9632e-10 | 2.8274e-11 | 171201.859
261225.484 | 7.3584e-09 | 8.6405e-09 | 2.3066e-10 | 1.0793e-08 | 8.8554e-09 | 4.3795e-10 | 1.1112e-09 | 5.0139e-10 | 2.82e-11 | 171214.015
261237.656 | 7.2163e-09 | 8.5541e-09 | 2.302e-10 | 1.0679e-08 | 8.8014e-09 | 4.4259e-10 | 1.1172e-09 | 5.0022e-10 | 2.8673e-11 | 171226.187
261249.828 | 7.2332e-09 | 8.5647e-09 | 2.2893e-10 | 1.0702e-08 | 8.7981e-09 | 4.3459e-10 | 1.1123e-09 | 4.9586e-10 | 2.8783e-11 | 171238.359
261261.984 | 7.2576e-09 | 8.5435e-09 | 2.2933e-10 | 1.0682e-08 | 8.8487e-09 | 4.4347e-10 | 1.1277e-09 | 4.9824e-10 | 2.8786e-11 | 171250.515
261274.156 | 7.2272e-09 | 8.5194e-09 | 2.2959e-10 | 1.0733e-08 | 8.826e-09 | 4.346e-10 | 1.1171e-09 | 5.0146e-10 | 2.8823e-11 | 171262.687
261286.328 | 7.2687e-09 | 8.4945e-09 | 2.3236e-10 | 1.0821e-08 | 8.93e-09 | 4.4174e-10 | 1.1198e-09 | 4.925e-10 | 2.8671e-11 | 171274.859
261298.484 | 7.1983e-09 | 8.525e-09 | 2.3265e-10 | 1.0743e-08 | 8.8799e-09 | 4.4245e-10 | 1.1182e-09 | 4.9481e-10 | 2.8536e-11 | 171287.015
261310.656 | 7.114e-09 | 8.5346e-09 | 2.2921e-10 | 1.0733e-08 | 8.9499e-09 | 4.4166e-10 | 1.1058e-09 | 4.9919e-10 | 2.844e-11 | 171299.187
261322.828 | 7.2413e-09 | 8.5055e-09 | 2.2967e-10 | 1.0697e-08 | 8.8367e-09 | 4.3867e-10 | 1.1193e-09 | 4.9775e-10 | 2.8549e-11 | 171311.359
261335 | 7.2996e-09 | 8.5172e-09 | 2.2924e-10 | 1.0757e-08 | 8.9108e-09 | 4.4564e-10 | 1.1266e-09 | 4.9991e-10 | 2.8764e-11 | 171323.531
261347.156 | 7.2938e-09 | 8.5246e-09 | 2.2933e-10 | 1.0635e-08 | 8.9462e-09 | 4.4345e-10 | 1.1251e-09 | 5.0007e-10 | 2.8695e-11 | 171335.687
261359.328 | 7.3192e-09 | 8.6375e-09 | 2.3248e-10 | 1.0771e-08 | 8.8981e-09 | 4.4262e-10 | 1.1288e-09 | 5.0175e-10 | 2.8792e-11 | 171347.859
261371.5 | 7.2303e-09 | 8.5892e-09 | 2.3413e-10 | 1.0819e-08 | 9.0419e-09 | 4.4569e-10 | 1.1267e-09 | 5.0578e-10 | 2.8715e-11 | 171360.031
261383.656 | 7.3109e-09 | 8.582e-09 | 2.293e-10 | 1.0708e-08 | 8.8814e-09 | 4.4941e-10 | 1.1212e-09 | 4.9603e-10 | 2.8896e-11 | 171372.187
261395.828 | 7.2561e-09 | 8.6147e-09 | 2.3098e-10 | 1.0854e-08 | 8.9401e-09 | 4.4544e-10 | 1.1253e-09 | 5.0222e-10 | 2.8637e-11 | 171384.359
261408 | 7.364e-09 | 8.5864e-09 | 2.3037e-10 | 1.0627e-08 | 8.933e-09 | 4.4277e-10 | 1.1205e-09 | 4.9617e-10 | 2.8321e-11 | 171396.531
261420.156 | 7.2869e-09 | 8.588e-09 | 2.3236e-10 | 1.0791e-08 | 9.0101e-09 | 4.4934e-10 | 1.1223e-09 | 4.9896e-10 | 2.8876e-11 | 171408.687
261432.328 | 7.3917e-09 | 8.6702e-09 | 2.2994e-10 | 1.0916e-08 | 9.0398e-09 | 4.5007e-10 | 1.1228e-09 | 4.9915e-10 | 2.8568e-11 | 171420.859
261444.5 | 7.363e-09 | 8.5811e-09 | 2.3183e-10 | 1.093e-08 | 8.9524e-09 | 4.4011e-10 | 1.1236e-09 | 4.9463e-10 | 2.8692e-11 | 171433.031
261456.656 | 7.3492e-09 | 8.7148e-09 | 2.3252e-10 | 1.0768e-08 | 9.0243e-09 | 4.4388e-10 | 1.1352e-09 | 5.0077e-10 | 2.9056e-11 | 171445.187
261468.828 | 7.3219e-09 | 8.6854e-09 | 2.3268e-10 | 1.0795e-08 | 9.0258e-09 | 4.455e-10 | 1.1379e-09 | 5.0969e-10 | 2.8784e-11 | 171457.359
261481 | 7.3955e-09 | 8.5894e-09 | 2.3027e-10 | 1.0807e-08 | 8.925e-09 | 4.4696e-10 | 1.1362e-09 | 5.0552e-10 | 2.866e-11 | 171469.531
261493.156 | 7.2923e-09 | 8.641e-09 | 2.3095e-10 | 1.0801e-08 | 8.9547e-09 | 4.4798e-10 | 1.1378e-09 | 5.0433e-10 | 2.8797e-11 | 171481.687
261505.328 | 7.3568e-09 | 8.6452e-09 | 2.347e-10 | 1.0715e-08 | 8.9954e-09 | 4.4763e-10 | 1.1331e-09 | 5.0696e-10 | 2.8827e-11 | 171493.859
261517.5 | 7.3167e-09 | 8.6872e-09 | 2.3098e-10 | 1.0745e-08 | 8.9801e-09 | 4.4268e-10 | 1.1266e-09 | 4.9916e-10 | 2.8805e-11 | 171506.031
261529.672 | 7.3497e-09 | 8.6565e-09 | 2.3366e-10 | 1.079e-08 | 8.9616e-09 | 4.4211e-10 | 1.1192e-09 | 5.0023e-10 | 2.8809e-11 | 171518.203
261541.828 | 7.3014e-09 | 8.6017e-09 | 2.3165e-10 | 1.0803e-08 | 8.9479e-09 | 4.4635e-10 | 1.137e-09 | 5.0022e-10 | 2.8718e-11 | 171530.359
261554 | 7.2737e-09 | 8.6195e-09 | 2.3449e-10 | 1.0736e-08 | 8.9852e-09 | 4.4609e-10 | 1.121e-09 | 5.0425e-10 | 2.8786e-11 | 171542.531
261566.172 | 7.3654e-09 | 8.6656e-09 | 2.3148e-10 | 1.0811e-08 | 9.0392e-09 | 4.4453e-10 | 1.1171e-09 | 4.9551e-10 | 2.8467e-11 | 171554.703
261578.328 | 7.3178e-09 | 8.5534e-09 | 2.3145e-10 | 1.0677e-08 | 8.8718e-09 | 4.4019e-10 | 1.1164e-09 | 4.8904e-10 | 2.8631e-11 | 171566.859
261590.5 | 7.2689e-09 | 8.5859e-09 | 2.3128e-10 | 1.0618e-08 | 8.9419e-09 | 4.3851e-10 | 1.1104e-09 | 4.9347e-10 | 2.8699e-11 | 171579.031
261602.672 | 7.2125e-09 | 8.5283e-09 | 2.2834e-10 | 1.065e-08 | 8.8574e-09 | 4.4243e-10 | 1.1062e-09 | 4.9225e-10 | 2.8592e-11 | 171591.203
261614.828 | 7.2405e-09 | 8.4977e-09 | 2.2846e-10 | 1.0612e-08 | 8.8765e-09 | 4.4038e-10 | 1.113e-09 | 4.9875e-10 | 2.8571e-11 | 171603.359
261627 | 7.3475e-09 | 8.4873e-09 | 2.2945e-10 | 1.0696e-08 | 8.8396e-09 | 4.3602e-10 | 1.1079e-09 | 4.92e-10 | 2.8729e-11 | 171615.531
261639.172 | 7.2364e-09 | 8.5461e-09 | 2.296e-10 | 1.0554e-08 | 8.9062e-09 | 4.4012e-10 | 1.1131e-09 | 4.9119e-10 | 2.8566e-11 | 171627.703
261651.328 | 7.1414e-09 | 8.671e-09 | 2.2857e-10 | 1.0634e-08 | 8.8619e-09 | 4.368e-10 | 1.1149e-09 | 4.9729e-10 | 2.8354e-11 | 171639.859
261663.5 | 7.2779e-09 | 8.5512e-09 | 2.3104e-10 | 1.0752e-08 | 8.986e-09 | 4.3528e-10 | 1.1132e-09 | 4.9926e-10 | 2.8435e-11 | 171652.031
261675.672 | 7.3435e-09 | 8.671e-09 | 2.2848e-10 | 1.064e-08 | 8.9381e-09 | 4.4244e-10 | 1.1246e-09 | 4.9705e-10 | 2.8268e-11 | 171664.203
261687.844 | 7.2794e-09 | 8.6765e-09 | 2.2992e-10 | 1.071e-08 | 8.8776e-09 | 4.4321e-10 | 1.1272e-09 | 4.9849e-10 | 2.8504e-11 | 171676.375
261700 | 7.4194e-09 | 8.6485e-09 | 2.3321e-10 | 1.077e-08 | 8.8995e-09 | 4.4423e-10 | 1.1331e-09 | 4.9718e-10 | 2.8914e-11 | 171688.531
261712.172 | 7.3718e-09 | 8.6274e-09 | 2.317e-10 | 1.0703e-08 | 8.9517e-09 | 4.454e-10 | 1.1327e-09 | 5.1147e-10 | 2.8794e-11 | 171700.703
261724.344 | 7.2729e-09 | 8.6772e-09 | 2.3075e-10 | 1.0713e-08 | 9.0222e-09 | 4.4401e-10 | 1.1254e-09 | 5.0013e-10 | 2.86e-11 | 171712.875
261736.5 | 7.3029e-09 | 8.6208e-09 | 2.3285e-10 | 1.0733e-08 | 9.03e-09 | 4.448e-10 | 1.1257e-09 | 4.9335e-10 | 2.8665e-11 | 171725.031
261748.672 | 7.4224e-09 | 8.5745e-09 | 2.3207e-10 | 1.065e-08 | 8.9819e-09 | 4.4418e-10 | 1.1332e-09 | 5.0194e-10 | 2.8753e-11 | 171737.203
261760.844 | 7.3584e-09 | 8.5474e-09 | 2.3315e-10 | 1.0737e-08 | 8.8888e-09 | 4.4478e-10 | 1.1333e-09 | 5.0166e-10 | 2.8705e-11 | 171749.375
261773 | 7.3457e-09 | 8.5015e-09 | 2.3394e-10 | 1.0784e-08 | 8.8761e-09 | 4.4094e-10 | 1.1432e-09 | 4.959e-10 | 2.859e-11 | 171761.531
261785.172 | 7.319e-09 | 8.5426e-09 | 2.2996e-10 | 1.0628e-08 | 8.9587e-09 | 4.4065e-10 | 1.1215e-09 | 5.0311e-10 | 2.8448e-11 | 171773.703
261797.344 | 7.273e-09 | 8.5943e-09 | 2.33e-10 | 1.0714e-08 | 8.9809e-09 | 4.3997e-10 | 1.1185e-09 | 4.966e-10 | 2.8456e-11 | 171785.875
261809.5 | 7.3189e-09 | 8.584e-09 | 2.3231e-10 | 1.0808e-08 | 8.9969e-09 | 4.4279e-10 | 1.1141e-09 | 5.0515e-10 | 2.857e-11 | 171798.031
261821.672 | 7.247e-09 | 8.5889e-09 | 2.3107e-10 | 1.0684e-08 | 8.8787e-09 | 4.4133e-10 | 1.1216e-09 | 4.9407e-10 | 2.8814e-11 | 171810.203
261833.844 | 7.2834e-09 | 8.5788e-09 | 2.3203e-10 | 1.0723e-08 | 8.9288e-09 | 4.4609e-10 | 1.1157e-09 | 4.9557e-10 | 2.8781e-11 | 171822.375
261846 | 7.2204e-09 | 8.5309e-09 | 2.3109e-10 | 1.0744e-08 | 8.8894e-09 | 4.4737e-10 | 1.1258e-09 | 5.0653e-10 | 2.8901e-11 | 171834.531
261858.172 | 7.3452e-09 | 8.5545e-09 | 2.315e-10 | 1.075e-08 | 8.8489e-09 | 4.392e-10 | 1.1269e-09 | 5.0155e-10 | 2.8471e-11 | 171846.703
261870.344 | 7.3186e-09 | 8.5672e-09 | 2.3156e-10 | 1.0683e-08 | 8.9604e-09 | 4.4377e-10 | 1.1362e-09 | 5.0559e-10 | 2.8642e-11 | 171858.875
261882.516 | 7.3306e-09 | 8.517e-09 | 2.3045e-10 | 1.0771e-08 | 8.9201e-09 | 4.4928e-10 | 1.128e-09 | 4.99e-10 | 2.8383e-11 | 171871.047
261894.672 | 7.3827e-09 | 8.5801e-09 | 2.3306e-10 | 1.0777e-08 | 8.9565e-09 | 4.3897e-10 | 1.1396e-09 | 5.0588e-10 | 2.8721e-11 | 171883.203
261906.844 | 7.4178e-09 | 8.7048e-09 | 2.3488e-10 | 1.0699e-08 | 8.9602e-09 | 4.4689e-10 | 1.1294e-09 | 4.965e-10 | 2.8795e-11 | 171895.375
261919.016 | 7.314e-09 | 8.6492e-09 | 2.3362e-10 | 1.066e-08 | 8.9876e-09 | 4.4778e-10 | 1.1181e-09 | 5.0368e-10 | 2.8563e-11 | 171907.547
261931.172 | 7.3855e-09 | 8.5283e-09 | 2.3287e-10 | 1.0902e-08 | 8.851e-09 | 4.4365e-10 | 1.1372e-09 | 5.0404e-10 | 2.87e-11 | 171919.703
261943.344 | 7.3588e-09 | 8.4791e-09 | 2.3279e-10 | 1.0876e-08 | 8.9449e-09 | 4.4005e-10 | 1.1136e-09 | 5.0178e-10 | 2.8329e-11 | 171931.875
261955.516 | 7.3293e-09 | 8.7416e-09 | 2.3284e-10 | 1.0839e-08 | 9.0324e-09 | 4.4586e-10 | 1.1361e-09 | 5.038e-10 | 2.8628e-11 | 171944.047
261967.672 | 7.3941e-09 | 8.6809e-09 | 2.3133e-10 | 1.0802e-08 | 8.9207e-09 | 4.4365e-10 | 1.1285e-09 | 5.0543e-10 | 2.8777e-11 | 171956.203
261979.844 | 7.2458e-09 | 8.6855e-09 | 2.3188e-10 | 1.0853e-08 | 8.8546e-09 | 4.4631e-10 | 1.13e-09 | 5.0175e-10 | 2.8934e-11 | 171968.375
261992.016 | 7.286e-09 | 8.7019e-09 | 2.3258e-10 | 1.0754e-08 | 8.9579e-09 | 4.4374e-10 | 1.1296e-09 | 5.0644e-10 | 2.8824e-11 | 171980.547
262004.172 | 7.3352e-09 | 8.589e-09 | 2.3299e-10 | 1.0793e-08 | 9.0001e-09 | 4.4514e-10 | 1.1243e-09 | 5.0297e-10 | 2.9058e-11 | 171992.703
262016.344 | 7.3141e-09 | 8.5907e-09 | 2.3336e-10 | 1.0791e-08 | 9.0115e-09 | 4.5072e-10 | 1.133e-09 | 5.0021e-10 | 2.8841e-11 | 172004.875
262028.516 | 7.3153e-09 | 8.6483e-09 | 2.3255e-10 | 1.0782e-08 | 8.9958e-09 | 4.4635e-10 | 1.1283e-09 | 4.9209e-10 | 2.8737e-11 | 172017.047
262040.672 | 7.31e-09 | 8.6533e-09 | 2.346e-10 | 1.079e-08 | 9.0421e-09 | 4.4821e-10 | 1.1359e-09 | 5.0567e-10 | 2.8818e-11 | 172029.203
262052.844 | 7.42e-09 | 8.6544e-09 | 2.3284e-10 | 1.0963e-08 | 8.9221e-09 | 4.4843e-10 | 1.1365e-09 | 5.0572e-10 | 2.9004e-11 | 172041.375
262065.016 | 7.3859e-09 | 8.6609e-09 | 2.3237e-10 | 1.0824e-08 | 8.9671e-09 | 4.4264e-10 | 1.1528e-09 | 5.045e-10 | 2.8915e-11 | 172053.547
262077.188 | 7.3858e-09 | 8.6106e-09 | 2.3557e-10 | 1.0893e-08 | 9.0324e-09 | 4.445e-10 | 1.1298e-09 | 5.0421e-10 | 2.8754e-11 | 172065.719
262089.344 | 7.3751e-09 | 8.6817e-09 | 2.3386e-10 | 1.088e-08 | 8.9378e-09 | 4.4111e-10 | 1.1369e-09 | 5.027e-10 | 2.8701e-11 | 172077.875
262101.516 | 7.3365e-09 | 8.5013e-09 | 2.3213e-10 | 1.0841e-08 | 8.958e-09 | 4.4737e-10 | 1.131e-09 | 5.0002e-10 | 2.8559e-11 | 172090.047
262113.688 | 7.2291e-09 | 8.584e-09 | 2.3196e-10 | 1.0722e-08 | 8.8498e-09 | 4.3909e-10 | 1.1206e-09 | 4.9732e-10 | 2.8944e-11 | 172102.219
262125.844 | 7.2544e-09 | 8.5354e-09 | 2.3236e-10 | 1.0748e-08 | 8.8707e-09 | 4.419e-10 | 1.1091e-09 | 5.0075e-10 | 2.8282e-11 | 172114.375
262138.016 | 7.3092e-09 | 8.5245e-09 | 2.3127e-10 | 1.0674e-08 | 8.8416e-09 | 4.4588e-10 | 1.1286e-09 | 4.9791e-10 | 2.8527e-11 | 172126.547
262150.188 | 7.4999e-09 | 8.5305e-09 | 2.2993e-10 | 1.0621e-08 | 8.9103e-09 | 4.4498e-10 | 1.1164e-09 | 4.9397e-10 | 2.8638e-11 | 172138.719
262162.344 | 7.2188e-09 | 8.5804e-09 | 2.3229e-10 | 1.0555e-08 | 8.8005e-09 | 4.3906e-10 | 1.1106e-09 | 4.9987e-10 | 2.8682e-11 | 172150.875
262174.531 | 7.2433e-09 | 8.5907e-09 | 2.3061e-10 | 1.0846e-08 | 8.7846e-09 | 4.4327e-10 | 1.1224e-09 | 5.0693e-10 | 2.8271e-11 | 172163.062
262186.688 | 7.2138e-09 | 8.6031e-09 | 2.3083e-10 | 1.0738e-08 | 8.9046e-09 | 4.4337e-10 | 1.1428e-09 | 4.9874e-10 | 2.9005e-11 | 172175.219
262198.844 | 7.1555e-09 | 8.4963e-09 | 2.3212e-10 | 1.0543e-08 | 8.937e-09 | 4.4391e-10 | 1.1267e-09 | 5.0289e-10 | 2.8993e-11 | 172187.375
262211.031 | 7.1436e-09 | 8.5562e-09 | 2.308e-10 | 1.0768e-08 | 8.8478e-09 | 4.4319e-10 | 1.1229e-09 | 4.9544e-10 | 2.8959e-11 | 172199.562
262223.188 | 7.2948e-09 | 8.5479e-09 | 2.3417e-10 | 1.0757e-08 | 8.9013e-09 | 4.4482e-10 | 1.1121e-09 | 5.0185e-10 | 2.8622e-11 | 172211.719
262235.344 | 7.3555e-09 | 8.5119e-09 | 2.3393e-10 | 1.0646e-08 | 8.9305e-09 | 4.4116e-10 | 1.1246e-09 | 4.9993e-10 | 2.8671e-11 | 172223.875
262247.531 | 7.3822e-09 | 8.5755e-09 | 2.3261e-10 | 1.0734e-08 | 8.9264e-09 | 4.4534e-10 | 1.1204e-09 | 4.9514e-10 | 2.8613e-11 | 172236.062
262259.688 | 7.3572e-09 | 8.5535e-09 | 2.3481e-10 | 1.0591e-08 | 8.9093e-09 | 4.4612e-10 | 1.1289e-09 | 4.9722e-10 | 2.8561e-11 | 172248.219
262271.844 | 7.2995e-09 | 8.5471e-09 | 2.3355e-10 | 1.0669e-08 | 8.9247e-09 | 4.3968e-10 | 1.1136e-09 | 4.9813e-10 | 2.8549e-11 | 172260.375
262284.031 | 7.197e-09 | 8.4939e-09 | 2.3469e-10 | 1.0636e-08 | 8.899e-09 | 4.4158e-10 | 1.1231e-09 | 5.0013e-10 | 2.8596e-11 | 172272.562
262296.188 | 7.3192e-09 | 8.5677e-09 | 2.3341e-10 | 1.071e-08 | 8.9443e-09 | 4.4582e-10 | 1.1148e-09 | 5.017e-10 | 2.8475e-11 | 172284.719
262308.344 | 7.2327e-09 | 8.5555e-09 | 2.3342e-10 | 1.0653e-08 | 8.9214e-09 | 4.4575e-10 | 1.1354e-09 | 5.0066e-10 | 2.8398e-11 | 172296.875
262320.531 | 7.29e-09 | 8.7277e-09 | 2.3117e-10 | 1.0751e-08 | 8.9896e-09 | 4.4046e-10 | 1.1266e-09 | 5.0349e-10 | 2.8617e-11 | 172309.062
262332.688 | 7.3016e-09 | 8.5958e-09 | 2.3318e-10 | 1.0747e-08 | 8.945e-09 | 4.447e-10 | 1.1257e-09 | 4.9956e-10 | 2.8976e-11 | 172321.219
262344.844 | 7.3317e-09 | 8.6119e-09 | 2.346e-10 | 1.0775e-08 | 8.8904e-09 | 4.4346e-10 | 1.1319e-09 | 4.9745e-10 | 2.8448e-11 | 172333.375
262357.031 | 7.2847e-09 | 8.612e-09 | 2.3214e-10 | 1.0578e-08 | 8.9282e-09 | 4.4184e-10 | 1.1152e-09 | 5.0174e-10 | 2.8899e-11 | 172345.562
262369.188 | 7.3503e-09 | 8.6458e-09 | 2.3267e-10 | 1.0773e-08 | 8.9448e-09 | 4.4494e-10 | 1.1265e-09 | 5.0242e-10 | 2.8819e-11 | 172357.719
262381.344 | 7.2688e-09 | 8.6169e-09 | 2.3383e-10 | 1.0824e-08 | 9.0635e-09 | 4.4857e-10 | 1.1392e-09 | 4.9929e-10 | 2.8935e-11 | 172369.875
262393.531 | 7.3273e-09 | 8.627e-09 | 2.3384e-10 | 1.0796e-08 | 9.0194e-09 | 4.4029e-10 | 1.128e-09 | 5.0412e-10 | 2.9072e-11 | 172382.062
262405.688 | 7.3035e-09 | 8.5887e-09 | 2.3334e-10 | 1.0714e-08 | 8.9242e-09 | 4.4417e-10 | 1.1224e-09 | 4.9976e-10 | 2.8853e-11 | 172394.219
262417.844 | 7.3843e-09 | 8.5188e-09 | 2.34e-10 | 1.0733e-08 | 8.9314e-09 | 4.4242e-10 | 1.1286e-09 | 4.9972e-10 | 2.887e-11 | 172406.375
262430.031 | 7.3029e-09 | 8.6107e-09 | 2.3361e-10 | 1.0737e-08 | 8.9759e-09 | 4.356e-10 | 1.1266e-09 | 5.0588e-10 | 2.8915e-11 | 172418.562
262442.188 | 7.3339e-09 | 8.5883e-09 | 2.3063e-10 | 1.0726e-08 | 8.9359e-09 | 4.429e-10 | 1.1245e-09 | 4.9283e-10 | 2.8779e-11 | 172430.719
262454.344 | 7.2493e-09 | 8.587e-09 | 2.3044e-10 | 1.0825e-08 | 8.9901e-09 | 4.4656e-10 | 1.1297e-09 | 4.9669e-10 | 2.8942e-11 | 172442.875
262466.531 | 7.3319e-09 | 8.5731e-09 | 2.3312e-10 | 1.0754e-08 | 8.9746e-09 | 4.4673e-10 | 1.1277e-09 | 5.0257e-10 | 2.8505e-11 | 172455.062
262478.688 | 7.3897e-09 | 8.5643e-09 | 2.3174e-10 | 1.0776e-08 | 9.0034e-09 | 4.4319e-10 | 1.1327e-09 | 4.9658e-10 | 2.8455e-11 | 172467.219
262490.844 | 7.2544e-09 | 8.58e-09 | 2.3179e-10 | 1.0765e-08 | 8.9452e-09 | 4.4545e-10 | 1.1315e-09 | 5.001e-10 | 2.8873e-11 | 172479.375
262503.031 | 7.3226e-09 | 8.5674e-09 | 2.3158e-10 | 1.0696e-08 | 8.8755e-09 | 4.4683e-10 | 1.1213e-09 | 5.0013e-10 | 2.8658e-11 | 172491.562
262515.188 | 7.2708e-09 | 8.5885e-09 | 2.342e-10 | 1.0804e-08 | 8.8195e-09 | 4.4619e-10 | 1.1251e-09 | 5.0249e-10 | 2.8768e-11 | 172503.719
262527.344 | 7.2274e-09 | 8.564e-09 | 2.3135e-10 | 1.0757e-08 | 8.965e-09 | 4.4194e-10 | 1.1248e-09 | 4.9863e-10 | 2.8767e-11 | 172515.875
262539.531 | 7.2032e-09 | 8.6582e-09 | 2.3417e-10 | 1.0647e-08 | 8.8924e-09 | 4.4538e-10 | 1.1296e-09 | 5.0655e-10 | 2.8502e-11 | 172528.062
262551.688 | 7.2977e-09 | 8.6113e-09 | 2.3394e-10 | 1.0631e-08 | 8.9273e-09 | 4.4275e-10 | 1.1363e-09 | 5.0609e-10 | 2.8655e-11 | 172540.219
262563.875 | 7.2356e-09 | 8.5559e-09 | 2.3373e-10 | 1.0839e-08 | 8.918e-09 | 4.4434e-10 | 1.1393e-09 | 5.0092e-10 | 2.8711e-11 | 172552.406
262576.031 | 7.1672e-09 | 8.5487e-09 | 2.3447e-10 | 1.0735e-08 | 9.0572e-09 | 4.4472e-10 | 1.1344e-09 | 5.0318e-10 | 2.8544e-11 | 172564.562
262588.188 | 7.3971e-09 | 8.59e-09 | 2.3265e-10 | 1.0731e-08 | 8.9553e-09 | 4.4176e-10 | 1.1223e-09 | 5.006e-10 | 2.8425e-11 | 172576.719
262600.375 | 7.255e-09 | 8.6121e-09 | 2.3053e-10 | 1.0831e-08 | 8.8414e-09 | 4.4671e-10 | 1.1277e-09 | 4.9685e-10 | 2.8823e-11 | 172588.906
262612.531 | 7.1829e-09 | 8.5898e-09 | 2.3292e-10 | 1.0772e-08 | 8.9764e-09 | 4.4496e-10 | 1.1317e-09 | 5.0573e-10 | 2.8938e-11 | 172601.062
262624.688 | 7.4263e-09 | 8.5905e-09 | 2.3315e-10 | 1.0848e-08 | 8.9472e-09 | 4.4469e-10 | 1.1263e-09 | 5.0657e-10 | 2.8686e-11 | 172613.219
262636.875 | 7.3315e-09 | 8.6332e-09 | 2.3297e-10 | 1.0982e-08 | 9.0232e-09 | 4.447e-10 | 1.124e-09 | 5.0666e-10 | 2.8818e-11 | 172625.406
262649.031 | 7.2748e-09 | 8.6688e-09 | 2.3419e-10 | 1.0854e-08 | 8.9995e-09 | 4.4993e-10 | 1.132e-09 | 5.07e-10 | 2.8859e-11 | 172637.562
262661.188 | 7.3615e-09 | 8.6207e-09 | 2.36e-10 | 1.094e-08 | 8.9704e-09 | 4.4068e-10 | 1.1384e-09 | 5.0427e-10 | 2.8649e-11 | 172649.719
262673.375 | 7.2636e-09 | 8.5959e-09 | 2.3461e-10 | 1.0823e-08 | 9.1014e-09 | 4.4204e-10 | 1.1367e-09 | 5.0471e-10 | 2.8956e-11 | 172661.906
262685.531 | 7.3073e-09 | 8.5831e-09 | 2.3478e-10 | 1.0794e-08 | 8.875e-09 | 4.4743e-10 | 1.1309e-09 | 5.0598e-10 | 2.91e-11 | 172674.062
262697.688 | 7.3223e-09 | 8.5796e-09 | 2.3437e-10 | 1.0827e-08 | 8.9477e-09 | 4.4196e-10 | 1.1394e-09 | 5.0661e-10 | 2.8682e-11 | 172686.219
262709.875 | 7.298e-09 | 8.6211e-09 | 2.3453e-10 | 1.0827e-08 | 8.9788e-09 | 4.4682e-10 | 1.1366e-09 | 5.0454e-10 | 2.8797e-11 | 172698.406
262722.031 | 7.2505e-09 | 8.6244e-09 | 2.3406e-10 | 1.08e-08 | 8.9571e-09 | 4.4678e-10 | 1.136e-09 | 5.0448e-10 | 2.8991e-11 | 172710.562
262734.188 | 7.2824e-09 | 8.5448e-09 | 2.3342e-10 | 1.085e-08 | 8.9695e-09 | 4.4491e-10 | 1.1352e-09 | 5.0255e-10 | 2.8561e-11 | 172722.719
262746.375 | 7.2158e-09 | 8.5562e-09 | 2.3337e-10 | 1.071e-08 | 8.9837e-09 | 4.4479e-10 | 1.1278e-09 | 5.0156e-10 | 2.8397e-11 | 172734.906
262758.531 | 7.2603e-09 | 8.6946e-09 | 2.3243e-10 | 1.0628e-08 | 8.9696e-09 | 4.4454e-10 | 1.1162e-09 | 4.9568e-10 | 2.8631e-11 | 172747.062
262770.688 | 7.24e-09 | 8.6369e-09 | 2.3221e-10 | 1.0712e-08 | 8.9217e-09 | 4.4491e-10 | 1.1324e-09 | 4.967e-10 | 2.8502e-11 | 172759.219
262782.875 | 7.2299e-09 | 8.6604e-09 | 2.3135e-10 | 1.0666e-08 | 8.8897e-09 | 4.4697e-10 | 1.1273e-09 | 4.9756e-10 | 2.8634e-11 | 172771.406
262795.031 | 7.2648e-09 | 8.5352e-09 | 2.3219e-10 | 1.0775e-08 | 8.9397e-09 | 4.4249e-10 | 1.117e-09 | 5.019e-10 | 2.8706e-11 | 172783.562
262807.188 | 7.2064e-09 | 8.5856e-09 | 2.3252e-10 | 1.0695e-08 | 8.9102e-09 | 4.4512e-10 | 1.1235e-09 | 5.0698e-10 | 2.8728e-11 | 172795.719
262819.375 | 7.3394e-09 | 8.6744e-09 | 2.337e-10 | 1.0685e-08 | 8.9555e-09 | 4.4132e-10 | 1.1215e-09 | 4.9384e-10 | 2.842e-11 | 172807.906
262831.531 | 7.2338e-09 | 8.4883e-09 | 2.3373e-10 | 1.0652e-08 | 8.7665e-09 | 4.4226e-10 | 1.1235e-09 | 5.0143e-10 | 2.8327e-11 | 172820.062
262843.688 | 7.1967e-09 | 8.536e-09 | 2.3021e-10 | 1.0657e-08 | 8.8978e-09 | 4.4245e-10 | 1.1197e-09 | 5.0308e-10 | 2.8725e-11 | 172832.219
262855.875 | 7.1665e-09 | 8.5263e-09 | 2.3325e-10 | 1.0806e-08 | 8.955e-09 | 4.3835e-10 | 1.1253e-09 | 5.0246e-10 | 2.8289e-11 | 172844.406
262868.031 | 7.2184e-09 | 8.5143e-09 | 2.3259e-10 | 1.0647e-08 | 8.8276e-09 | 4.4447e-10 | 1.1242e-09 | 5.0087e-10 | 2.8381e-11 | 172856.562
262880.188 | 7.2205e-09 | 8.5441e-09 | 2.2901e-10 | 1.0472e-08 | 8.8175e-09 | 4.4603e-10 | 1.1186e-09 | 4.9892e-10 | 2.8546e-11 | 172868.719
262892.375 | 7.1883e-09 | 8.4368e-09 | 2.3199e-10 | 1.0581e-08 | 8.8586e-09 | 4.3865e-10 | 1.104e-09 | 4.9733e-10 | 2.865e-11 | 172880.906
262904.531 | 7.1337e-09 | 8.4723e-09 | 2.2981e-10 | 1.0606e-08 | 8.8243e-09 | 4.3993e-10 | 1.1076e-09 | 4.9668e-10 | 2.842e-11 | 172893.062
262916.688 | 7.3909e-09 | 8.4401e-09 | 2.3251e-10 | 1.0491e-08 | 8.8091e-09 | 4.3914e-10 | 1.1126e-09 | 5.0152e-10 | 2.8339e-11 | 172905.219
262928.875 | 7.2243e-09 | 8.529e-09 | 2.3024e-10 | 1.0666e-08 | 8.9444e-09 | 4.3964e-10 | 1.1174e-09 | 4.9733e-10 | 2.8336e-11 | 172917.406
262941.031 | 7.2127e-09 | 8.4496e-09 | 2.2886e-10 | 1.07e-08 | 8.8371e-09 | 4.3572e-10 | 1.1084e-09 | 4.9209e-10 | 2.8004e-11 | 172929.562
262953.219 | 7.1771e-09 | 8.525e-09 | 2.3372e-10 | 1.0639e-08 | 8.7962e-09 | 4.3945e-10 | 1.1088e-09 | 4.9548e-10 | 2.8267e-11 | 172941.75
262965.375 | 7.14e-09 | 8.4902e-09 | 2.2881e-10 | 1.067e-08 | 8.7492e-09 | 4.3538e-10 | 1.1202e-09 | 4.9708e-10 | 2.8236e-11 | 172953.906
262977.531 | 7.2438e-09 | 8.452e-09 | 2.3109e-10 | 1.0694e-08 | 8.8604e-09 | 4.4261e-10 | 1.1314e-09 | 5.0035e-10 | 2.8363e-11 | 172966.062
262989.719 | 7.1865e-09 | 8.5136e-09 | 2.3229e-10 | 1.0745e-08 | 8.7988e-09 | 4.4128e-10 | 1.1217e-09 | 4.9989e-10 | 2.8288e-11 | 172978.25
263001.875 | 7.2167e-09 | 8.5536e-09 | 2.3071e-10 | 1.0765e-08 | 8.9199e-09 | 4.4531e-10 | 1.1394e-09 | 5.0315e-10 | 2.8468e-11 | 172990.406
263014.031 | 7.1374e-09 | 8.544e-09 | 2.2828e-10 | 1.0693e-08 | 8.8952e-09 | 4.4055e-10 | 1.1213e-09 | 4.9866e-10 | 2.854e-11 | 173002.562
263026.219 | 7.1957e-09 | 8.4543e-09 | 2.2879e-10 | 1.0759e-08 | 8.9098e-09 | 4.3734e-10 | 1.1118e-09 | 4.9544e-10 | 2.807e-11 | 173014.75
263038.375 | 7.2551e-09 | 8.509e-09 | 2.2928e-10 | 1.0747e-08 | 8.8446e-09 | 4.3648e-10 | 1.1214e-09 | 4.9387e-10 | 2.8611e-11 | 173026.906
263050.531 | 7.1522e-09 | 8.4871e-09 | 2.2874e-10 | 1.0562e-08 | 8.774e-09 | 4.3918e-10 | 1.1209e-09 | 4.9267e-10 | 2.8695e-11 | 173039.062
263062.719 | 7.1299e-09 | 8.4784e-09 | 2.2948e-10 | 1.0774e-08 | 8.818e-09 | 4.3975e-10 | 1.1109e-09 | 4.9757e-10 | 2.8462e-11 | 173051.25
263074.875 | 7.1684e-09 | 8.4928e-09 | 2.3031e-10 | 1.0515e-08 | 8.8654e-09 | 4.4057e-10 | 1.1233e-09 | 4.9189e-10 | 2.8472e-11 | 173063.406
263087.031 | 7.3025e-09 | 8.4471e-09 | 2.2985e-10 | 1.0611e-08 | 8.8334e-09 | 4.3712e-10 | 1.1262e-09 | 4.9385e-10 | 2.8421e-11 | 173075.562
263099.219 | 7.1121e-09 | 8.5238e-09 | 2.2901e-10 | 1.0678e-08 | 8.8045e-09 | 4.3649e-10 | 1.1197e-09 | 5.0163e-10 | 2.8271e-11 | 173087.75
263111.375 | 7.1543e-09 | 8.5284e-09 | 2.3068e-10 | 1.0709e-08 | 8.8191e-09 | 4.3943e-10 | 1.1185e-09 | 5.06e-10 | 2.8369e-11 | 173099.906
263123.531 | 7.1209e-09 | 8.5172e-09 | 2.3131e-10 | 1.0759e-08 | 8.89e-09 | 4.3899e-10 | 1.1231e-09 | 5.0186e-10 | 2.8774e-11 | 173112.062
263135.719 | 7.1974e-09 | 8.504e-09 | 2.3139e-10 | 1.0631e-08 | 8.8927e-09 | 4.426e-10 | 1.1199e-09 | 4.9569e-10 | 2.8546e-11 | 173124.25
263147.875 | 7.144e-09 | 8.6228e-09 | 2.3141e-10 | 1.0608e-08 | 8.8595e-09 | 4.448e-10 | 1.1277e-09 | 5.0096e-10 | 2.8586e-11 | 173136.406
263160.031 | 7.1866e-09 | 8.4976e-09 | 2.3178e-10 | 1.056e-08 | 8.8959e-09 | 4.4133e-10 | 1.1386e-09 | 4.9821e-10 | 2.8535e-11 | 173148.562
263172.219 | 7.126e-09 | 8.5329e-09 | 2.3358e-10 | 1.0712e-08 | 8.7298e-09 | 4.4059e-10 | 1.1343e-09 | 5.0109e-10 | 2.8474e-11 | 173160.75
263184.375 | 7.2404e-09 | 8.4932e-09 | 2.3224e-10 | 1.0772e-08 | 8.8385e-09 | 4.3932e-10 | 1.1331e-09 | 4.9361e-10 | 2.8393e-11 | 173172.906
263196.531 | 7.238e-09 | 8.4422e-09 | 2.3069e-10 | 1.0694e-08 | 8.8944e-09 | 4.4138e-10 | 1.1355e-09 | 4.9526e-10 | 2.8409e-11 | 173185.062
263208.719 | 7.1697e-09 | 8.5465e-09 | 2.2775e-10 | 1.076e-08 | 8.7033e-09 | 4.3977e-10 | 1.1238e-09 | 4.9564e-10 | 2.8116e-11 | 173197.25
263220.875 | 7.1873e-09 | 8.3016e-09 | 2.3055e-10 | 1.0544e-08 | 8.824e-09 | 4.3637e-10 | 1.1353e-09 | 5.003e-10 | 2.8029e-11 | 173209.406
263233.031 | 7.1444e-09 | 8.5269e-09 | 2.3135e-10 | 1.071e-08 | 8.8059e-09 | 4.4388e-10 | 1.1255e-09 | 5.0092e-10 | 2.8505e-11 | 173221.562
263245.219 | 7.2451e-09 | 8.6424e-09 | 2.3288e-10 | 1.0977e-08 | 8.932e-09 | 4.3925e-10 | 1.1267e-09 | 5.0094e-10 | 2.8325e-11 | 173233.75
263257.375 | 7.222e-09 | 8.5061e-09 | 2.3028e-10 | 1.0537e-08 | 8.764e-09 | 4.3814e-10 | 1.1178e-09 | 5.0096e-10 | 2.8596e-11 | 173245.906
263269.531 | 7.1396e-09 | 8.4684e-09 | 2.3162e-10 | 1.0727e-08 | 8.8967e-09 | 4.412e-10 | 1.115e-09 | 4.9387e-10 | 2.8391e-11 | 173258.062
263281.719 | 7.1758e-09 | 8.5608e-09 | 2.2821e-10 | 1.0655e-08 | 8.8705e-09 | 4.4389e-10 | 1.1216e-09 | 4.9509e-10 | 2.8519e-11 | 173270.25
263293.875 | 7.1397e-09 | 8.4435e-09 | 2.3228e-10 | 1.0692e-08 | 8.8035e-09 | 4.4343e-10 | 1.1182e-09 | 4.9473e-10 | 2.8366e-11 | 173282.406
263306.063 | 7.2396e-09 | 8.5491e-09 | 2.3178e-10 | 1.0641e-08 | 8.8271e-09 | 4.4072e-10 | 1.1178e-09 | 5.023e-10 | 2.8701e-11 | 173294.594
263318.219 | 7.3004e-09 | 8.5827e-09 | 2.3205e-10 | 1.0606e-08 | 8.8271e-09 | 4.3704e-10 | 1.1243e-09 | 5.0278e-10 | 2.8671e-11 | 173306.75
263330.375 | 7.2242e-09 | 8.6655e-09 | 2.3188e-10 | 1.0704e-08 | 8.7993e-09 | 4.4153e-10 | 1.1137e-09 | 5.0199e-10 | 2.8673e-11 | 173318.906
263342.563 | 7.2155e-09 | 8.6108e-09 | 2.3277e-10 | 1.0681e-08 | 8.8521e-09 | 4.403e-10 | 1.1155e-09 | 5.0313e-10 | 2.8688e-11 | 173331.094
263354.719 | 7.2265e-09 | 8.4534e-09 | 2.2968e-10 | 1.0672e-08 | 8.8266e-09 | 4.4121e-10 | 1.1173e-09 | 5.0324e-10 | 2.8662e-11 | 173343.25
263366.875 | 7.221e-09 | 8.4836e-09 | 2.3044e-10 | 1.0668e-08 | 8.8878e-09 | 4.3924e-10 | 1.1173e-09 | 4.9454e-10 | 2.8382e-11 | 173355.406
263379.063 | 7.2098e-09 | 8.5513e-09 | 2.3002e-10 | 1.0666e-08 | 8.794e-09 | 4.4012e-10 | 1.1124e-09 | 4.9728e-10 | 2.8331e-11 | 173367.594
263391.219 | 7.2116e-09 | 8.448e-09 | 2.3243e-10 | 1.0637e-08 | 8.8039e-09 | 4.4116e-10 | 1.1174e-09 | 4.9806e-10 | 2.8205e-11 | 173379.75
263403.375 | 7.2217e-09 | 8.5514e-09 | 2.3253e-10 | 1.0534e-08 | 8.8424e-09 | 4.3819e-10 | 1.1057e-09 | 4.9361e-10 | 2.8301e-11 | 173391.906
263415.563 | 7.1802e-09 | 8.513e-09 | 2.3185e-10 | 1.0546e-08 | 8.8433e-09 | 4.3734e-10 | 1.1145e-09 | 5.013e-10 | 2.8547e-11 | 173404.094
263427.719 | 7.1234e-09 | 8.5447e-09 | 2.2998e-10 | 1.0632e-08 | 8.8555e-09 | 4.4166e-10 | 1.1092e-09 | 4.9758e-10 | 2.8226e-11 | 173416.25
263439.875 | 7.2138e-09 | 8.4174e-09 | 2.3177e-10 | 1.0629e-08 | 8.8779e-09 | 4.3821e-10 | 1.1173e-09 | 4.9346e-10 | 2.8723e-11 | 173428.406
263452.063 | 7.1856e-09 | 8.4241e-09 | 2.3185e-10 | 1.0558e-08 | 8.8133e-09 | 4.4008e-10 | 1.1093e-09 | 4.9221e-10 | 2.8162e-11 | 173440.594
263464.219 | 7.2194e-09 | 8.5164e-09 | 2.3302e-10 | 1.0613e-08 | 8.8881e-09 | 4.3956e-10 | 1.1194e-09 | 4.9681e-10 | 2.8304e-11 | 173452.75
263476.375 | 7.195e-09 | 8.5117e-09 | 2.3141e-10 | 1.0579e-08 | 8.909e-09 | 4.4189e-10 | 1.121e-09 | 4.9443e-10 | 2.8729e-11 | 173464.906
263488.563 | 7.0497e-09 | 8.5062e-09 | 2.2917e-10 | 1.0639e-08 | 8.8001e-09 | 4.3698e-10 | 1.1184e-09 | 4.995e-10 | 2.86e-11 | 173477.094
263500.719 | 7.1942e-09 | 8.4892e-09 | 2.3069e-10 | 1.0609e-08 | 8.7801e-09 | 4.4254e-10 | 1.1253e-09 | 4.9305e-10 | 2.8304e-11 | 173489.25
263512.875 | 7.2066e-09 | 8.4782e-09 | 2.3115e-10 | 1.057e-08 | 8.8163e-09 | 4.4263e-10 | 1.1191e-09 | 4.9914e-10 | 2.8373e-11 | 173501.406
263525.063 | 7.1268e-09 | 8.5029e-09 | 2.3239e-10 | 1.067e-08 | 8.8189e-09 | 4.4325e-10 | 1.1175e-09 | 4.9905e-10 | 2.8398e-11 | 173513.594
263537.219 | 7.212e-09 | 8.5806e-09 | 2.3161e-10 | 1.0689e-08 | 8.8632e-09 | 4.4487e-10 | 1.1214e-09 | 5.031e-10 | 2.8628e-11 | 173525.75
263549.375 | 7.1758e-09 | 8.4974e-09 | 2.3161e-10 | 1.0635e-08 | 8.8889e-09 | 4.4628e-10 | 1.1143e-09 | 5.0141e-10 | 2.8743e-11 | 173537.906
263561.563 | 7.1559e-09 | 8.4553e-09 | 2.3036e-10 | 1.0673e-08 | 8.8928e-09 | 4.4037e-10 | 1.1152e-09 | 4.9735e-10 | 2.8559e-11 | 173550.094
263573.719 | 7.2339e-09 | 8.5369e-09 | 2.316e-10 | 1.0552e-08 | 8.7839e-09 | 4.4095e-10 | 1.1071e-09 | 4.9392e-10 | 2.7813e-11 | 173562.25
263585.875 | 7.1397e-09 | 8.3667e-09 | 2.3028e-10 | 1.0604e-08 | 8.8099e-09 | 4.3573e-10 | 1.1109e-09 | 4.9266e-10 | 2.8146e-11 | 173574.406
263598.063 | 7.0522e-09 | 8.3925e-09 | 2.2985e-10 | 1.058e-08 | 8.8185e-09 | 4.336e-10 | 1.108e-09 | 4.9883e-10 | 2.8365e-11 | 173586.594
263610.219 | 7.1151e-09 | 8.5225e-09 | 2.3084e-10 | 1.0484e-08 | 8.7694e-09 | 4.3766e-10 | 1.1198e-09 | 4.943e-10 | 2.8233e-11 | 173598.75
263622.375 | 7.0984e-09 | 8.5121e-09 | 2.31e-10 | 1.0488e-08 | 8.7673e-09 | 4.3816e-10 | 1.1279e-09 | 4.9658e-10 | 2.7812e-11 | 173610.906
263634.563 | 7.2032e-09 | 8.4906e-09 | 2.2754e-10 | 1.0436e-08 | 8.723e-09 | 4.3887e-10 | 1.1092e-09 | 4.9181e-10 | 2.8064e-11 | 173623.094
263646.719 | 7.0806e-09 | 8.4919e-09 | 2.3094e-10 | 1.06e-08 | 8.7788e-09 | 4.3715e-10 | 1.1172e-09 | 4.9532e-10 | 2.8315e-11 | 173635.25
263658.875 | 7.0947e-09 | 8.556e-09 | 2.2763e-10 | 1.0385e-08 | 8.7578e-09 | 4.3755e-10 | 1.1099e-09 | 4.9097e-10 | 2.8214e-11 | 173647.406
263671.063 | 7.1245e-09 | 8.576e-09 | 2.291e-10 | 1.0625e-08 | 8.7831e-09 | 4.4088e-10 | 1.1158e-09 | 4.9772e-10 | 2.8399e-11 | 173659.594
263683.219 | 7.135e-09 | 8.501e-09 | 2.2977e-10 | 1.0546e-08 | 8.7975e-09 | 4.3932e-10 | 1.1156e-09 | 4.9007e-10 | 2.8181e-11 | 173671.75
263695.406 | 7.1027e-09 | 8.4759e-09 | 2.2956e-10 | 1.0564e-08 | 8.73e-09 | 4.3801e-10 | 1.1092e-09 | 4.9303e-10 | 2.8283e-11 | 173683.937
263707.563 | 7.0257e-09 | 8.4591e-09 | 2.3041e-10 | 1.0714e-08 | 8.7967e-09 | 4.3605e-10 | 1.1197e-09 | 4.9656e-10 | 2.8374e-11 | 173696.094
263719.719 | 7.0642e-09 | 8.4976e-09 | 2.2929e-10 | 1.0575e-08 | 8.7631e-09 | 4.391e-10 | 1.1188e-09 | 4.923e-10 | 2.8161e-11 | 173708.25
263731.906 | 7.0853e-09 | 8.5056e-09 | 2.2946e-10 | 1.0604e-08 | 8.8522e-09 | 4.3818e-10 | 1.1128e-09 | 4.9141e-10 | 2.8318e-11 | 173720.437
263744.063 | 7.0762e-09 | 8.4482e-09 | 2.2961e-10 | 1.0459e-08 | 8.7477e-09 | 4.3919e-10 | 1.1054e-09 | 4.9173e-10 | 2.8138e-11 | 173732.594
263756.219 | 7.0996e-09 | 8.485e-09 | 2.3117e-10 | 1.0504e-08 | 8.7792e-09 | 4.3952e-10 | 1.1116e-09 | 4.9362e-10 | 2.8123e-11 | 173744.75
263768.406 | 7.032e-09 | 8.5921e-09 | 2.3137e-10 | 1.062e-08 | 8.8082e-09 | 4.3842e-10 | 1.112e-09 | 4.9303e-10 | 2.8167e-11 | 173756.937
263780.563 | 7.3567e-09 | 8.4745e-09 | 2.2916e-10 | 1.0617e-08 | 8.8489e-09 | 4.383e-10 | 1.116e-09 | 4.9628e-10 | 2.8756e-11 | 173769.094
263792.719 | 7.1799e-09 | 8.4941e-09 | 2.2857e-10 | 1.0532e-08 | 8.7801e-09 | 4.3557e-10 | 1.1219e-09 | 5.0043e-10 | 2.8262e-11 | 173781.25
263804.906 | 7.178e-09 | 8.4645e-09 | 2.3091e-10 | 1.0462e-08 | 8.8853e-09 | 4.3935e-10 | 1.1143e-09 | 4.9831e-10 | 2.8085e-11 | 173793.437
263817.063 | 7.0669e-09 | 8.4893e-09 | 2.2823e-10 | 1.0513e-08 | 8.7721e-09 | 4.3702e-10 | 1.1126e-09 | 4.9118e-10 | 2.8212e-11 | 173805.594
263829.219 | 7.0858e-09 | 8.4493e-09 | 2.279e-10 | 1.0477e-08 | 8.7112e-09 | 4.3989e-10 | 1.0979e-09 | 4.9656e-10 | 2.8092e-11 | 173817.75
263841.406 | 7.0965e-09 | 8.4563e-09 | 2.3001e-10 | 1.0578e-08 | 8.723e-09 | 4.4196e-10 | 1.1071e-09 | 4.961e-10 | 2.8101e-11 | 173829.937
263853.563 | 7.0506e-09 | 8.5007e-09 | 2.2826e-10 | 1.0472e-08 | 8.7835e-09 | 4.3891e-10 | 1.1234e-09 | 4.9701e-10 | 2.7947e-11 | 173842.094
263865.719 | 7.0697e-09 | 8.5881e-09 | 2.308e-10 | 1.0694e-08 | 8.7684e-09 | 4.395e-10 | 1.1016e-09 | 4.9632e-10 | 2.8298e-11 | 173854.25
263877.906 | 7.1465e-09 | 8.5071e-09 | 2.3075e-10 | 1.0583e-08 | 8.7661e-09 | 4.3706e-10 | 1.1191e-09 | 5.0026e-10 | 2.8445e-11 | 173866.437
263890.063 | 7.1388e-09 | 8.4994e-09 | 2.3026e-10 | 1.0558e-08 | 8.8074e-09 | 4.3846e-10 | 1.1212e-09 | 4.9917e-10 | 2.8479e-11 | 173878.594
263902.219 | 7.1446e-09 | 8.4789e-09 | 2.3126e-10 | 1.0603e-08 | 8.8257e-09 | 4.3961e-10 | 1.1098e-09 | 4.9605e-10 | 2.8495e-11 | 173890.75
263914.406 | 7.0436e-09 | 8.3581e-09 | 2.3231e-10 | 1.0512e-08 | 8.7861e-09 | 4.351e-10 | 1.1011e-09 | 4.9121e-10 | 2.8391e-11 | 173902.937
263926.563 | 7.0816e-09 | 8.5483e-09 | 2.3075e-10 | 1.0544e-08 | 8.7749e-09 | 4.3933e-10 | 1.1295e-09 | 4.9309e-10 | 2.8106e-11 | 173915.094
263938.719 | 7.1018e-09 | 8.5197e-09 | 2.2783e-10 | 1.0533e-08 | 8.8031e-09 | 4.3897e-10 | 1.1065e-09 | 4.9594e-10 | 2.8219e-11 | 173927.25
263950.906 | 7.1057e-09 | 8.4741e-09 | 2.3046e-10 | 1.0487e-08 | 8.8129e-09 | 4.407e-10 | 1.1222e-09 | 4.981e-10 | 2.8427e-11 | 173939.437
263963.063 | 7.1603e-09 | 8.6532e-09 | 2.322e-10 | 1.0883e-08 | 8.9181e-09 | 4.3784e-10 | 1.1186e-09 | 4.9833e-10 | 2.8337e-11 | 173951.594
263975.219 | 7.1405e-09 | 8.5381e-09 | 2.2999e-10 | 1.0628e-08 | 8.8768e-09 | 4.3743e-10 | 1.1145e-09 | 4.9375e-10 | 2.8664e-11 | 173963.75
263987.406 | 7.1749e-09 | 8.5476e-09 | 2.3251e-10 | 1.0636e-08 | 8.8829e-09 | 4.4261e-10 | 1.1201e-09 | 4.9778e-10 | 2.8638e-11 | 173975.937
263999.563 | 7.1302e-09 | 8.6468e-09 | 2.3122e-10 | 1.0644e-08 | 8.9137e-09 | 4.4155e-10 | 1.1191e-09 | 4.9555e-10 | 2.8424e-11 | 173988.094
264011.719 | 7.1501e-09 | 8.494e-09 | 2.3032e-10 | 1.0577e-08 | 8.7885e-09 | 4.4091e-10 | 1.126e-09 | 4.9532e-10 | 2.8505e-11 | 174000.25
264023.906 | 7.1474e-09 | 8.4979e-09 | 2.2974e-10 | 1.0652e-08 | 8.8165e-09 | 4.3551e-10 | 1.1142e-09 | 4.8949e-10 | 2.8278e-11 | 174012.437
264036.063 | 7.0798e-09 | 8.5899e-09 | 2.2834e-10 | 1.0645e-08 | 8.805e-09 | 4.3689e-10 | 1.1226e-09 | 4.9279e-10 | 2.8558e-11 | 174024.594
264048.219 | 7.106e-09 | 8.5265e-09 | 2.2914e-10 | 1.0556e-08 | 8.8536e-09 | 4.3708e-10 | 1.1113e-09 | 4.9123e-10 | 2.8476e-11 | 174036.75
264060.406 | 7.143e-09 | 8.4909e-09 | 2.3073e-10 | 1.0626e-08 | 8.8972e-09 | 4.4448e-10 | 1.1209e-09 | 4.9665e-10 | 2.8398e-11 | 174048.937
264072.563 | 7.0924e-09 | 8.4207e-09 | 2.2901e-10 | 1.0576e-08 | 8.8639e-09 | 4.4289e-10 | 1.1178e-09 | 4.9776e-10 | 2.838e-11 | 174061.094
264084.75 | 7.1467e-09 | 8.6546e-09 | 2.3271e-10 | 1.0672e-08 | 8.9457e-09 | 4.4375e-10 | 1.1182e-09 | 4.9646e-10 | 2.8234e-11 | 174073.281
264096.906 | 7.1666e-09 | 8.6109e-09 | 2.3015e-10 | 1.0576e-08 | 8.8703e-09 | 4.4147e-10 | 1.1172e-09 | 4.9808e-10 | 2.852e-11 | 174085.437
264109.063 | 7.1246e-09 | 8.639e-09 | 2.2846e-10 | 1.0576e-08 | 8.7553e-09 | 4.4429e-10 | 1.1068e-09 | 4.9325e-10 | 2.8519e-11 | 174097.594
264121.25 | 7.1416e-09 | 8.5665e-09 | 2.3123e-10 | 1.0726e-08 | 8.8859e-09 | 4.3987e-10 | 1.1174e-09 | 4.9904e-10 | 2.8318e-11 | 174109.781
264133.406 | 7.0777e-09 | 8.5489e-09 | 2.2885e-10 | 1.0676e-08 | 8.7981e-09 | 4.3991e-10 | 1.1313e-09 | 4.9924e-10 | 2.8477e-11 | 174121.937
264145.563 | 7.127e-09 | 8.6357e-09 | 2.3004e-10 | 1.064e-08 | 8.7533e-09 | 4.3883e-10 | 1.1224e-09 | 4.9491e-10 | 2.8409e-11 | 174134.094
264157.75 | 7.0776e-09 | 8.5448e-09 | 2.3092e-10 | 1.0669e-08 | 8.8959e-09 | 4.3915e-10 | 1.1181e-09 | 4.9845e-10 | 2.8374e-11 | 174146.281
264169.906 | 7.1223e-09 | 8.5395e-09 | 2.3106e-10 | 1.0599e-08 | 8.8931e-09 | 4.3871e-10 | 1.1192e-09 | 4.9512e-10 | 2.8586e-11 | 174158.437
264182.063 | 7.0519e-09 | 8.5881e-09 | 2.3137e-10 | 1.0843e-08 | 8.7462e-09 | 4.4057e-10 | 1.1232e-09 | 4.9732e-10 | 2.832e-11 | 174170.594
264194.25 | 7.1057e-09 | 8.5228e-09 | 2.3188e-10 | 1.0697e-08 | 8.7972e-09 | 4.4354e-10 | 1.1335e-09 | 5.051e-10 | 2.8689e-11 | 174182.781
264206.406 | 7.1755e-09 | 8.6805e-09 | 2.3345e-10 | 1.0854e-08 | 8.7514e-09 | 4.4602e-10 | 1.1305e-09 | 4.9626e-10 | 2.8157e-11 | 174194.937
264218.563 | 7.1127e-09 | 8.4988e-09 | 2.3029e-10 | 1.0853e-08 | 8.7954e-09 | 4.4138e-10 | 1.1174e-09 | 5.0117e-10 | 2.8617e-11 | 174207.094
264230.75 | 7.0159e-09 | 8.5461e-09 | 2.2968e-10 | 1.0796e-08 | 8.7683e-09 | 4.3926e-10 | 1.1025e-09 | 5.005e-10 | 2.8409e-11 | 174219.281
264242.906 | 7.0511e-09 | 8.497e-09 | 2.3131e-10 | 1.0681e-08 | 8.9003e-09 | 4.4357e-10 | 1.1273e-09 | 5.0377e-10 | 2.835e-11 | 174231.437
264255.063 | 7.0773e-09 | 8.5265e-09 | 2.3209e-10 | 1.064e-08 | 8.8015e-09 | 4.4374e-10 | 1.1247e-09 | 4.9746e-10 | 2.8467e-11 | 174243.594
264267.25 | 7.0929e-09 | 8.4673e-09 | 2.3159e-10 | 1.0759e-08 | 8.783e-09 | 4.3905e-10 | 1.109e-09 | 4.9396e-10 | 2.8683e-11 | 174255.781
264279.406 | 6.9909e-09 | 8.3813e-09 | 2.3024e-10 | 1.062e-08 | 8.7646e-09 | 4.4018e-10 | 1.1147e-09 | 4.9279e-10 | 2.8253e-11 | 174267.937
264291.563 | 7.0653e-09 | 8.4909e-09 | 2.3095e-10 | 1.0698e-08 | 8.7989e-09 | 4.3279e-10 | 1.1119e-09 | 5.036e-10 | 2.8512e-11 | 174280.094
264303.75 | 7.046e-09 | 8.4847e-09 | 2.3259e-10 | 1.0688e-08 | 8.7739e-09 | 4.4121e-10 | 1.1285e-09 | 4.9757e-10 | 2.8234e-11 | 174292.281
264315.906 | 7.0387e-09 | 8.4633e-09 | 2.3182e-10 | 1.0727e-08 | 8.685e-09 | 4.3516e-10 | 1.1227e-09 | 4.9486e-10 | 2.8627e-11 | 174304.437
264328.063 | 7.0951e-09 | 8.4542e-09 | 2.296e-10 | 1.0638e-08 | 8.7275e-09 | 4.3532e-10 | 1.1192e-09 | 5.0174e-10 | 2.8073e-11 | 174316.594
264340.25 | 7.1613e-09 | 8.3644e-09 | 2.2932e-10 | 1.0684e-08 | 8.8486e-09 | 4.4033e-10 | 1.1232e-09 | 4.9831e-10 | 2.8232e-11 | 174328.781
264352.406 | 7.0258e-09 | 8.4414e-09 | 2.3028e-10 | 1.0643e-08 | 8.6936e-09 | 4.3992e-10 | 1.1263e-09 | 4.9819e-10 | 2.8588e-11 | 174340.937
264364.563 | 6.982e-09 | 8.3797e-09 | 2.2843e-10 | 1.0647e-08 | 8.8157e-09 | 4.361e-10 | 1.1251e-09 | 4.9854e-10 | 2.8523e-11 | 174353.094
264376.75 | 7.0707e-09 | 8.474e-09 | 2.3322e-10 | 1.0736e-08 | 8.7975e-09 | 4.3518e-10 | 1.126e-09 | 5.0349e-10 | 2.8161e-11 | 174365.281
264388.906 | 7.0331e-09 | 8.5098e-09 | 2.3057e-10 | 1.062e-08 | 8.7744e-09 | 4.3852e-10 | 1.1289e-09 | 5.0274e-10 | 2.8383e-11 | 174377.437
264401.063 | 7.0499e-09 | 8.5251e-09 | 2.3107e-10 | 1.0776e-08 | 8.7783e-09 | 4.351e-10 | 1.1133e-09 | 4.9373e-10 | 2.8384e-11 | 174389.594
264413.25 | 7.0431e-09 | 8.3807e-09 | 2.327e-10 | 1.0727e-08 | 8.7201e-09 | 4.405e-10 | 1.1209e-09 | 4.9875e-10 | 2.8183e-11 | 174401.781
264425.406 | 7.1141e-09 | 8.4702e-09 | 2.3056e-10 | 1.0685e-08 | 8.7015e-09 | 4.365e-10 | 1.1172e-09 | 4.9495e-10 | 2.8243e-11 | 174413.937
264437.563 | 7.0248e-09 | 8.4249e-09 | 2.3138e-10 | 1.0855e-08 | 8.7985e-09 | 4.3197e-10 | 1.1102e-09 | 5.0307e-10 | 2.8356e-11 | 174426.094
264449.75 | 7.0391e-09 | 8.4648e-09 | 2.289e-10 | 1.0571e-08 | 8.7114e-09 | 4.3987e-10 | 1.1299e-09 | 4.9852e-10 | 2.8096e-11 | 174438.281
264461.906 | 7.0612e-09 | 8.5274e-09 | 2.3214e-10 | 1.0677e-08 | 8.721e-09 | 4.3706e-10 | 1.1264e-09 | 4.9761e-10 | 2.8199e-11 | 174450.437
264474.094 | 7.047e-09 | 8.4962e-09 | 2.3185e-10 | 1.0682e-08 | 8.7808e-09 | 4.3963e-10 | 1.125e-09 | 4.9914e-10 | 2.8426e-11 | 174462.625
264486.25 | 7.0847e-09 | 8.4899e-09 | 2.3297e-10 | 1.0741e-08 | 8.8508e-09 | 4.3749e-10 | 1.1227e-09 | 5.0621e-10 | 2.8309e-11 | 174474.781
264498.406 | 7.0887e-09 | 8.4515e-09 | 2.315e-10 | 1.0737e-08 | 8.64e-09 | 4.3938e-10 | 1.119e-09 | 5.0546e-10 | 2.7915e-11 | 174486.937
264510.594 | 7.0689e-09 | 8.4421e-09 | 2.3163e-10 | 1.0754e-08 | 8.7754e-09 | 4.4228e-10 | 1.1261e-09 | 5.0049e-10 | 2.8208e-11 | 174499.125
264522.75 | 7.056e-09 | 8.4935e-09 | 2.3097e-10 | 1.06e-08 | 8.7345e-09 | 4.3916e-10 | 1.1313e-09 | 5.0401e-10 | 2.8262e-11 | 174511.281
264534.906 | 6.9578e-09 | 8.4337e-09 | 2.3257e-10 | 1.0763e-08 | 8.7121e-09 | 4.3799e-10 | 1.1116e-09 | 4.9927e-10 | 2.8317e-11 | 174523.437
264547.094 | 7.0745e-09 | 8.5071e-09 | 2.3077e-10 | 1.0672e-08 | 8.8024e-09 | 4.4067e-10 | 1.112e-09 | 4.9538e-10 | 2.827e-11 | 174535.625
264559.25 | 7.1308e-09 | 8.4033e-09 | 2.3166e-10 | 1.0612e-08 | 8.8e-09 | 4.3426e-10 | 1.1263e-09 | 4.9395e-10 | 2.796e-11 | 174547.781
264571.406 | 7.0292e-09 | 8.3739e-09 | 2.3307e-10 | 1.0661e-08 | 8.7862e-09 | 4.3175e-10 | 1.1277e-09 | 4.9968e-10 | 2.8336e-11 | 174559.937
264583.594 | 7.0184e-09 | 8.3902e-09 | 2.3144e-10 | 1.0613e-08 | 8.7225e-09 | 4.3766e-10 | 1.121e-09 | 4.9545e-10 | 2.8028e-11 | 174572.125
264595.75 | 6.9823e-09 | 8.3858e-09 | 2.31e-10 | 1.058e-08 | 8.7499e-09 | 4.4006e-10 | 1.1173e-09 | 4.9726e-10 | 2.8289e-11 | 174584.281
264607.906 | 6.9847e-09 | 8.4012e-09 | 2.3245e-10 | 1.0743e-08 | 8.7358e-09 | 4.4002e-10 | 1.1242e-09 | 4.9643e-10 | 2.8201e-11 | 174596.437
264620.094 | 7.0022e-09 | 8.4877e-09 | 2.3071e-10 | 1.0634e-08 | 8.7715e-09 | 4.367e-10 | 1.1202e-09 | 4.9852e-10 | 2.8332e-11 | 174608.625
264632.25 | 7.0019e-09 | 8.5135e-09 | 2.3217e-10 | 1.0796e-08 | 8.7883e-09 | 4.4276e-10 | 1.1217e-09 | 5.0292e-10 | 2.8396e-11 | 174620.781
264644.406 | 7.0796e-09 | 8.4848e-09 | 2.2961e-10 | 1.0636e-08 | 8.7224e-09 | 4.3761e-10 | 1.1235e-09 | 5.0048e-10 | 2.7944e-11 | 174632.937
264656.594 | 7.024e-09 | 8.3936e-09 | 2.3143e-10 | 1.0533e-08 | 8.7178e-09 | 4.3577e-10 | 1.1299e-09 | 5.0117e-10 | 2.8075e-11 | 174645.125
264668.75 | 7.0199e-09 | 8.4484e-09 | 2.3062e-10 | 1.0658e-08 | 8.6191e-09 | 4.3896e-10 | 1.1213e-09 | 4.9789e-10 | 2.8475e-11 | 174657.281
264680.906 | 7.0082e-09 | 8.518e-09 | 2.3341e-10 | 1.0629e-08 | 8.7822e-09 | 4.3617e-10 | 1.1161e-09 | 4.9554e-10 | 2.8045e-11 | 174669.437
264693.094 | 7.0034e-09 | 8.4838e-09 | 2.2811e-10 | 1.0639e-08 | 8.7686e-09 | 4.3608e-10 | 1.1153e-09 | 5.0027e-10 | 2.7955e-11 | 174681.625
264705.25 | 7.0415e-09 | 8.4235e-09 | 2.3095e-10 | 1.0676e-08 | 8.7313e-09 | 4.369e-10 | 1.1198e-09 | 4.9739e-10 | 2.7982e-11 | 174693.781
264717.406 | 7.0064e-09 | 8.4157e-09 | 2.2869e-10 | 1.0608e-08 | 8.7485e-09 | 4.3461e-10 | 1.1211e-09 | 4.9858e-10 | 2.8066e-11 | 174705.937
264729.594 | 6.938e-09 | 8.4676e-09 | 2.3269e-10 | 1.06e-08 | 8.6592e-09 | 4.396e-10 | 1.1265e-09 | 4.9684e-10 | 2.8265e-11 | 174718.125
264741.75 | 6.888e-09 | 8.3902e-09 | 2.2934e-10 | 1.0567e-08 | 8.7269e-09 | 4.3377e-10 | 1.1227e-09 | 4.97e-10 | 2.7845e-11 | 174730.281
264753.906 | 6.9819e-09 | 8.4491e-09 | 2.2873e-10 | 1.0703e-08 | 8.742e-09 | 4.3573e-10 | 1.1211e-09 | 5.0111e-10 | 2.8438e-11 | 174742.437
264766.094 | 6.91e-09 | 8.4679e-09 | 2.2679e-10 | 1.0579e-08 | 8.7567e-09 | 4.337e-10 | 1.1141e-09 | 4.9247e-10 | 2.792e-11 | 174754.625
264778.25 | 7.0246e-09 | 8.4623e-09 | 2.2999e-10 | 1.0768e-08 | 8.7527e-09 | 4.3702e-10 | 1.119e-09 | 4.992e-10 | 2.8279e-11 | 174766.781
264790.406 | 6.9955e-09 | 8.5753e-09 | 2.2917e-10 | 1.058e-08 | 8.8034e-09 | 4.3668e-10 | 1.121e-09 | 4.9729e-10 | 2.8272e-11 | 174778.937
264802.594 | 7.0513e-09 | 8.4698e-09 | 2.3016e-10 | 1.0623e-08 | 8.7523e-09 | 4.3305e-10 | 1.1249e-09 | 4.9504e-10 | 2.8516e-11 | 174791.125
264814.75 | 7.0412e-09 | 8.5254e-09 | 2.3173e-10 | 1.0512e-08 | 8.7979e-09 | 4.3835e-10 | 1.1168e-09 | 4.9533e-10 | 2.8351e-11 | 174803.281
264826.938 | 7.0621e-09 | 8.4925e-09 | 2.277e-10 | 1.0605e-08 | 8.8108e-09 | 4.3577e-10 | 1.114e-09 | 4.9739e-10 | 2.7864e-11 | 174815.469
264839.094 | 7.0838e-09 | 8.6047e-09 | 2.3026e-10 | 1.0609e-08 | 8.8861e-09 | 4.3777e-10 | 1.1216e-09 | 4.8867e-10 | 2.8129e-11 | 174827.625
264851.25 | 7.0114e-09 | 8.509e-09 | 2.2994e-10 | 1.0531e-08 | 8.7583e-09 | 4.3764e-10 | 1.1244e-09 | 4.9495e-10 | 2.8261e-11 | 174839.781
264863.438 | 7.0414e-09 | 8.4787e-09 | 2.3032e-10 | 1.0596e-08 | 8.6707e-09 | 4.3955e-10 | 1.1145e-09 | 4.987e-10 | 2.8403e-11 | 174851.969
264875.594 | 6.9855e-09 | 8.4678e-09 | 2.3245e-10 | 1.0733e-08 | 8.7076e-09 | 4.4026e-10 | 1.1129e-09 | 4.9765e-10 | 2.8449e-11 | 174864.125
264887.75 | 6.925e-09 | 8.4926e-09 | 2.2982e-10 | 1.0583e-08 | 8.754e-09 | 4.4008e-10 | 1.1149e-09 | 5.0294e-10 | 2.7792e-11 | 174876.281
264899.938 | 7.0424e-09 | 8.5263e-09 | 2.3024e-10 | 1.0555e-08 | 8.8699e-09 | 4.373e-10 | 1.1268e-09 | 4.9572e-10 | 2.8292e-11 | 174888.469
264912.094 | 7.0984e-09 | 8.5665e-09 | 2.2909e-10 | 1.0523e-08 | 8.7151e-09 | 4.3412e-10 | 1.1233e-09 | 5.0005e-10 | 2.8075e-11 | 174900.625
264924.25 | 7.0112e-09 | 8.3968e-09 | 2.3051e-10 | 1.0537e-08 | 8.6916e-09 | 4.3281e-10 | 1.1152e-09 | 5.0008e-10 | 2.8009e-11 | 174912.781
264936.438 | 7.0175e-09 | 8.5353e-09 | 2.3051e-10 | 1.0618e-08 | 8.7483e-09 | 4.3363e-10 | 1.123e-09 | 5.0477e-10 | 2.8196e-11 | 174924.969
264948.594 | 6.9754e-09 | 8.4794e-09 | 2.3027e-10 | 1.0515e-08 | 8.7499e-09 | 4.3898e-10 | 1.1241e-09 | 4.9616e-10 | 2.8033e-11 | 174937.125
264960.75 | 6.9678e-09 | 8.4933e-09 | 2.3071e-10 | 1.0672e-08 | 8.7439e-09 | 4.336e-10 | 1.1137e-09 | 4.9525e-10 | 2.8242e-11 | 174949.281
264972.938 | 7.0801e-09 | 8.5212e-09 | 2.3256e-10 | 1.0715e-08 | 8.8142e-09 | 4.3349e-10 | 1.1311e-09 | 5.0048e-10 | 2.85e-11 | 174961.469
264985.094 | 7.0481e-09 | 8.5768e-09 | 2.3393e-10 | 1.085e-08 | 8.8801e-09 | 4.3771e-10 | 1.1242e-09 | 5.0554e-10 | 2.8506e-11 | 174973.625
264997.25 | 7.0653e-09 | 8.5236e-09 | 2.3493e-10 | 1.0769e-08 | 8.8408e-09 | 4.4227e-10 | 1.1256e-09 | 4.973e-10 | 2.8418e-11 | 174985.781
265009.438 | 7.0801e-09 | 8.5586e-09 | 2.3322e-10 | 1.0648e-08 | 8.8433e-09 | 4.3877e-10 | 1.1247e-09 | 5.0361e-10 | 2.832e-11 | 174997.969
265021.594 | 7.1432e-09 | 8.4353e-09 | 2.3519e-10 | 1.0593e-08 | 8.8049e-09 | 4.4285e-10 | 1.1316e-09 | 4.9694e-10 | 2.8176e-11 | 175010.125
265033.75 | 7.0588e-09 | 8.5065e-09 | 2.3311e-10 | 1.0847e-08 | 8.755e-09 | 4.4205e-10 | 1.1287e-09 | 5.0417e-10 | 2.8276e-11 | 175022.281
265045.938 | 7.004e-09 | 8.5584e-09 | 2.3333e-10 | 1.078e-08 | 8.781e-09 | 4.3601e-10 | 1.1258e-09 | 5.029e-10 | 2.8374e-11 | 175034.469
265058.094 | 7.1709e-09 | 8.5763e-09 | 2.3607e-10 | 1.066e-08 | 8.8775e-09 | 4.3853e-10 | 1.1207e-09 | 5.0082e-10 | 2.8351e-11 | 175046.625
265070.25 | 7.0285e-09 | 8.5877e-09 | 2.3329e-10 | 1.0651e-08 | 8.8654e-09 | 4.3931e-10 | 1.1192e-09 | 5.0465e-10 | 2.8543e-11 | 175058.781
265082.438 | 6.9463e-09 | 8.4845e-09 | 2.3391e-10 | 1.0744e-08 | 8.9178e-09 | 4.4382e-10 | 1.1316e-09 | 4.9796e-10 | 2.8583e-11 | 175070.969
265094.594 | 7.053e-09 | 8.5329e-09 | 2.3667e-10 | 1.0785e-08 | 8.8812e-09 | 4.3714e-10 | 1.1213e-09 | 5.0238e-10 | 2.8398e-11 | 175083.125
265106.75 | 7.016e-09 | 8.5015e-09 | 2.3564e-10 | 1.0775e-08 | 8.8247e-09 | 4.3902e-10 | 1.1411e-09 | 5.048e-10 | 2.86e-11 | 175095.281
265118.938 | 7.1006e-09 | 8.5459e-09 | 2.3472e-10 | 1.0644e-08 | 8.7842e-09 | 4.3695e-10 | 1.1303e-09 | 5.0445e-10 | 2.8301e-11 | 175107.469
265131.094 | 7.1259e-09 | 8.5255e-09 | 2.3307e-10 | 1.0595e-08 | 8.7514e-09 | 4.4112e-10 | 1.1219e-09 | 4.9711e-10 | 2.8366e-11 | 175119.625
265143.25 | 7.1179e-09 | 8.522e-09 | 2.3111e-10 | 1.0637e-08 | 8.7135e-09 | 4.3557e-10 | 1.1175e-09 | 4.9563e-10 | 2.7976e-11 | 175131.781
265155.438 | 7.0506e-09 | 8.4298e-09 | 2.3162e-10 | 1.0632e-08 | 8.8925e-09 | 4.3605e-10 | 1.1176e-09 | 4.9956e-10 | 2.826e-11 | 175143.969
265167.594 | 7.0257e-09 | 8.4396e-09 | 2.3117e-10 | 1.0548e-08 | 8.7515e-09 | 4.3752e-10 | 1.1268e-09 | 5.0086e-10 | 2.83e-11 | 175156.125
265179.75 | 6.9801e-09 | 8.4504e-09 | 2.3106e-10 | 1.0578e-08 | 8.7311e-09 | 4.3974e-10 | 1.1233e-09 | 4.9417e-10 | 2.8264e-11 | 175168.281
265191.938 | 7.0888e-09 | 8.4819e-09 | 2.303e-10 | 1.0564e-08 | 8.7768e-09 | 4.3786e-10 | 1.1181e-09 | 5.0034e-10 | 2.8578e-11 | 175180.469
265204.094 | 7.0805e-09 | 8.3388e-09 | 2.33e-10 | 1.0582e-08 | 8.7586e-09 | 4.4113e-10 | 1.121e-09 | 4.9547e-10 | 2.8342e-11 | 175192.625
265216.281 | 7.055e-09 | 8.4885e-09 | 2.3081e-10 | 1.0587e-08 | 8.8024e-09 | 4.3584e-10 | 1.127e-09 | 4.9624e-10 | 2.8052e-11 | 175204.812
265228.438 | 6.9692e-09 | 8.4941e-09 | 2.2972e-10 | 1.0623e-08 | 8.6855e-09 | 4.3341e-10 | 1.1196e-09 | 4.9297e-10 | 2.7831e-11 | 175216.969
265240.594 | 7.0878e-09 | 8.5671e-09 | 2.3311e-10 | 1.0538e-08 | 8.8718e-09 | 4.324e-10 | 1.1183e-09 | 4.9561e-10 | 2.7721e-11 | 175229.125
265252.781 | 6.9566e-09 | 8.4982e-09 | 2.3075e-10 | 1.0602e-08 | 8.7449e-09 | 4.3626e-10 | 1.1202e-09 | 4.9782e-10 | 2.8322e-11 | 175241.312
265264.938 | 7.0799e-09 | 8.5342e-09 | 2.3344e-10 | 1.0619e-08 | 8.7937e-09 | 4.3682e-10 | 1.1145e-09 | 4.9644e-10 | 2.8378e-11 | 175253.469
265277.094 | 7.0454e-09 | 8.4446e-09 | 2.2978e-10 | 1.0623e-08 | 8.731e-09 | 4.3871e-10 | 1.1126e-09 | 4.9333e-10 | 2.8143e-11 | 175265.625
265289.281 | 7.1147e-09 | 8.4715e-09 | 2.2957e-10 | 1.0528e-08 | 8.7365e-09 | 4.3415e-10 | 1.1156e-09 | 4.9718e-10 | 2.8129e-11 | 175277.812
265301.438 | 6.9888e-09 | 8.4864e-09 | 2.2944e-10 | 1.0615e-08 | 8.702e-09 | 4.3391e-10 | 1.1076e-09 | 4.9478e-10 | 2.8106e-11 | 175289.969
265313.594 | 6.9684e-09 | 8.5458e-09 | 2.316e-10 | 1.0539e-08 | 8.6377e-09 | 4.3686e-10 | 1.0978e-09 | 4.9609e-10 | 2.8341e-11 | 175302.125
265325.781 | 7.0783e-09 | 8.408e-09 | 2.3059e-10 | 1.0517e-08 | 8.7166e-09 | 4.3931e-10 | 1.1047e-09 | 4.9634e-10 | 2.7994e-11 | 175314.312
265337.938 | 7.0288e-09 | 8.4751e-09 | 2.3109e-10 | 1.0542e-08 | 8.7562e-09 | 4.352e-10 | 1.1115e-09 | 4.9168e-10 | 2.8242e-11 | 175326.469
265350.094 | 7.0884e-09 | 8.4394e-09 | 2.2789e-10 | 1.0575e-08 | 8.738e-09 | 4.3753e-10 | 1.1249e-09 | 4.9717e-10 | 2.8044e-11 | 175338.625
265362.281 | 7.0683e-09 | 8.3999e-09 | 2.2897e-10 | 1.0454e-08 | 8.6851e-09 | 4.3784e-10 | 1.107e-09 | 4.9248e-10 | 2.8318e-11 | 175350.812
265374.438 | 7.0287e-09 | 8.5e-09 | 2.3136e-10 | 1.0467e-08 | 8.7222e-09 | 4.3286e-10 | 1.1117e-09 | 4.994e-10 | 2.7778e-11 | 175362.969
265386.594 | 7.0433e-09 | 8.4762e-09 | 2.3119e-10 | 1.0444e-08 | 8.7333e-09 | 4.3431e-10 | 1.1052e-09 | 4.9684e-10 | 2.8503e-11 | 175375.125
265398.781 | 7.0417e-09 | 8.3584e-09 | 2.3127e-10 | 1.0623e-08 | 8.7387e-09 | 4.3722e-10 | 1.1141e-09 | 4.962e-10 | 2.8363e-11 | 175387.312
265410.938 | 7.0404e-09 | 8.5316e-09 | 2.316e-10 | 1.0582e-08 | 8.7285e-09 | 4.3475e-10 | 1.1226e-09 | 4.9146e-10 | 2.8239e-11 | 175399.469
265423.094 | 7.0216e-09 | 8.5055e-09 | 2.2955e-10 | 1.0585e-08 | 8.7292e-09 | 4.3022e-10 | 1.122e-09 | 4.9817e-10 | 2.8203e-11 | 175411.625
265435.281 | 6.9749e-09 | 8.4697e-09 | 2.3228e-10 | 1.0536e-08 | 8.7893e-09 | 4.3476e-10 | 1.1173e-09 | 4.9579e-10 | 2.7984e-11 | 175423.812
265447.438 | 6.9894e-09 | 8.5066e-09 | 2.3223e-10 | 1.0668e-08 | 8.7889e-09 | 4.3195e-10 | 1.1077e-09 | 4.9226e-10 | 2.8078e-11 | 175435.969
265459.594 | 7.0092e-09 | 8.4919e-09 | 2.3189e-10 | 1.0632e-08 | 8.7239e-09 | 4.3837e-10 | 1.1151e-09 | 4.8972e-10 | 2.8176e-11 | 175448.125
265471.781 | 6.9745e-09 | 8.525e-09 | 2.3154e-10 | 1.0453e-08 | 8.6476e-09 | 4.3614e-10 | 1.1114e-09 | 4.9765e-10 | 2.828e-11 | 175460.312
265483.938 | 7.0382e-09 | 8.4587e-09 | 2.3156e-10 | 1.053e-08 | 8.7129e-09 | 4.3396e-10 | 1.1102e-09 | 4.9467e-10 | 2.8349e-11 | 175472.469
265496.094 | 6.9999e-09 | 8.3762e-09 | 2.3047e-10 | 1.0584e-08 | 8.7673e-09 | 4.3508e-10 | 1.115e-09 | 4.9225e-10 | 2.8249e-11 | 175484.625
265508.281 | 6.938e-09 | 8.4914e-09 | 2.2965e-10 | 1.0538e-08 | 8.694e-09 | 4.3339e-10 | 1.1098e-09 | 4.9484e-10 | 2.8634e-11 | 175496.812
265520.438 | 7.0074e-09 | 8.4695e-09 | 2.3093e-10 | 1.0445e-08 | 8.8139e-09 | 4.3276e-10 | 1.1138e-09 | 4.9348e-10 | 2.8075e-11 | 175508.969
265532.594 | 7.0146e-09 | 8.393e-09 | 2.3176e-10 | 1.0487e-08 | 8.6847e-09 | 4.3414e-10 | 1.1059e-09 | 4.9709e-10 | 2.8431e-11 | 175521.125
265544.781 | 7.152e-09 | 8.4026e-09 | 2.2937e-10 | 1.0489e-08 | 8.7481e-09 | 4.3521e-10 | 1.1095e-09 | 4.9484e-10 | 2.8119e-11 | 175533.312
265556.938 | 7.0953e-09 | 8.4926e-09 | 2.2745e-10 | 1.0425e-08 | 8.7018e-09 | 4.3459e-10 | 1.1003e-09 | 4.9125e-10 | 2.7977e-11 | 175545.469
265569.094 | 7.0389e-09 | 8.6259e-09 | 2.3004e-10 | 1.0508e-08 | 8.7004e-09 | 4.3072e-10 | 1.1161e-09 | 4.939e-10 | 2.8121e-11 | 175557.625
265581.281 | 7e-09 | 8.461e-09 | 2.288e-10 | 1.0486e-08 | 8.6297e-09 | 4.3576e-10 | 1.1081e-09 | 4.944e-10 | 2.8198e-11 | 175569.812
265593.438 | 7.0219e-09 | 8.4773e-09 | 2.3013e-10 | 1.044e-08 | 8.6463e-09 | 4.2982e-10 | 1.1179e-09 | 4.8756e-10 | 2.7819e-11 | 175581.969
265605.625 | 7.0062e-09 | 8.4718e-09 | 2.3184e-10 | 1.0616e-08 | 8.7657e-09 | 4.3653e-10 | 1.1114e-09 | 4.912e-10 | 2.8051e-11 | 175594.156
265617.781 | 6.9724e-09 | 8.391e-09 | 2.2973e-10 | 1.0414e-08 | 8.7348e-09 | 4.3324e-10 | 1.1138e-09 | 4.8854e-10 | 2.806e-11 | 175606.312
265629.938 | 7.0554e-09 | 8.463e-09 | 2.2976e-10 | 1.0581e-08 | 8.775e-09 | 4.3448e-10 | 1.1064e-09 | 4.952e-10 | 2.794e-11 | 175618.469
265642.125 | 6.9663e-09 | 8.5019e-09 | 2.3138e-10 | 1.047e-08 | 8.7341e-09 | 4.3562e-10 | 1.1133e-09 | 4.9965e-10 | 2.7944e-11 | 175630.656
265654.281 | 6.9231e-09 | 8.423e-09 | 2.2645e-10 | 1.0554e-08 | 8.7842e-09 | 4.3262e-10 | 1.1158e-09 | 4.8929e-10 | 2.7957e-11 | 175642.812
265666.438 | 7.0692e-09 | 8.4739e-09 | 2.2848e-10 | 1.0533e-08 | 8.7466e-09 | 4.3343e-10 | 1.1084e-09 | 5.0002e-10 | 2.8221e-11 | 175654.969
265678.625 | 6.9664e-09 | 8.5267e-09 | 2.2859e-10 | 1.0432e-08 | 8.6503e-09 | 4.3538e-10 | 1.1203e-09 | 4.9091e-10 | 2.8049e-11 | 175667.156
265690.781 | 6.9857e-09 | 8.4449e-09 | 2.299e-10 | 1.0492e-08 | 8.8003e-09 | 4.3583e-10 | 1.1005e-09 | 4.9347e-10 | 2.824e-11 | 175679.312
265702.938 | 6.9245e-09 | 8.4772e-09 | 2.2791e-10 | 1.0424e-08 | 8.6602e-09 | 4.3748e-10 | 1.1132e-09 | 4.929e-10 | 2.8003e-11 | 175691.469
265715.125 | 6.9408e-09 | 8.4333e-09 | 2.2977e-10 | 1.0481e-08 | 8.6502e-09 | 4.3171e-10 | 1.1109e-09 | 4.9193e-10 | 2.8499e-11 | 175703.656
265727.281 | 6.9875e-09 | 8.4312e-09 | 2.2907e-10 | 1.0539e-08 | 8.6649e-09 | 4.3466e-10 | 1.1026e-09 | 4.8932e-10 | 2.8031e-11 | 175715.812
265739.438 | 7.0417e-09 | 8.4927e-09 | 2.3179e-10 | 1.0431e-08 | 8.6294e-09 | 4.3087e-10 | 1.1171e-09 | 4.9433e-10 | 2.8025e-11 | 175727.969
265751.625 | 6.941e-09 | 8.4771e-09 | 2.2906e-10 | 1.0426e-08 | 8.6582e-09 | 4.3771e-10 | 1.1095e-09 | 4.9469e-10 | 2.8387e-11 | 175740.156
265763.781 | 6.982e-09 | 8.552e-09 | 2.2773e-10 | 1.0384e-08 | 8.7355e-09 | 4.3188e-10 | 1.1176e-09 | 4.9112e-10 | 2.8115e-11 | 175752.312
265775.938 | 6.9882e-09 | 8.4881e-09 | 2.2931e-10 | 1.0559e-08 | 8.626e-09 | 4.3462e-10 | 1.1032e-09 | 4.8771e-10 | 2.7866e-11 | 175764.469
265788.125 | 7.013e-09 | 8.4564e-09 | 2.3072e-10 | 1.0613e-08 | 8.6953e-09 | 4.3399e-10 | 1.0916e-09 | 4.9749e-10 | 2.8013e-11 | 175776.656
265800.281 | 7.0377e-09 | 8.4592e-09 | 2.286e-10 | 1.0545e-08 | 8.7705e-09 | 4.3471e-10 | 1.1103e-09 | 5.0152e-10 | 2.8107e-11 | 175788.812
265812.438 | 7.0141e-09 | 8.5131e-09 | 2.3005e-10 | 1.0534e-08 | 8.6465e-09 | 4.3446e-10 | 1.1168e-09 | 4.9766e-10 | 2.8165e-11 | 175800.969
265824.625 | 7.0545e-09 | 8.5398e-09 | 2.2945e-10 | 1.0515e-08 | 8.7499e-09 | 4.3464e-10 | 1.1002e-09 | 4.885e-10 | 2.7928e-11 | 175813.156
265836.781 | 7.0017e-09 | 8.4828e-09 | 2.2995e-10 | 1.0625e-08 | 8.7324e-09 | 4.3966e-10 | 1.1146e-09 | 4.9227e-10 | 2.8243e-11 | 175825.312
265848.938 | 7.088e-09 | 8.554e-09 | 2.3187e-10 | 1.0596e-08 | 8.8317e-09 | 4.3599e-10 | 1.1238e-09 | 5.0092e-10 | 2.834e-11 | 175837.469
265861.125 | 7.1173e-09 | 8.4521e-09 | 2.2989e-10 | 1.0601e-08 | 8.7137e-09 | 4.36e-10 | 1.1244e-09 | 4.9743e-10 | 2.7882e-11 | 175849.656
265873.281 | 7.0772e-09 | 8.4974e-09 | 2.2761e-10 | 1.0646e-08 | 8.8221e-09 | 4.3606e-10 | 1.1178e-09 | 4.9836e-10 | 2.8099e-11 | 175861.812
265885.438 | 7.0749e-09 | 8.4777e-09 | 2.2936e-10 | 1.0727e-08 | 8.7366e-09 | 4.4181e-10 | 1.1091e-09 | 4.9642e-10 | 2.8335e-11 | 175873.969
265897.625 | 7.0277e-09 | 8.3948e-09 | 2.3033e-10 | 1.0498e-08 | 8.7971e-09 | 4.431e-10 | 1.1068e-09 | 4.9368e-10 | 2.8335e-11 | 175886.156
265909.781 | 6.976e-09 | 8.4961e-09 | 2.2896e-10 | 1.0571e-08 | 8.7583e-09 | 4.3475e-10 | 1.1161e-09 | 4.995e-10 | 2.7988e-11 | 175898.312
265921.938 | 6.9788e-09 | 8.491e-09 | 2.3152e-10 | 1.061e-08 | 8.7051e-09 | 4.369e-10 | 1.1164e-09 | 4.9421e-10 | 2.8157e-11 | 175910.469
265934.125 | 7.0393e-09 | 8.4236e-09 | 2.3245e-10 | 1.0536e-08 | 8.7859e-09 | 4.3672e-10 | 1.1186e-09 | 4.8698e-10 | 2.813e-11 | 175922.656
265946.281 | 7.099e-09 | 8.466e-09 | 2.3109e-10 | 1.0634e-08 | 8.6121e-09 | 4.3474e-10 | 1.1161e-09 | 5.0459e-10 | 2.8222e-11 | 175934.812
265958.438 | 7.0252e-09 | 8.4275e-09 | 2.3103e-10 | 1.0539e-08 | 8.7783e-09 | 4.4355e-10 | 1.1157e-09 | 4.9397e-10 | 2.7989e-11 | 175946.969
265970.625 | 7.0665e-09 | 8.5185e-09 | 2.3134e-10 | 1.0452e-08 | 8.7597e-09 | 4.3996e-10 | 1.1034e-09 | 4.9536e-10 | 2.8155e-11 | 175959.156
265982.781 | 7.0053e-09 | 8.4436e-09 | 2.3182e-10 | 1.0598e-08 | 8.7111e-09 | 4.3304e-10 | 1.1097e-09 | 4.9397e-10 | 2.8086e-11 | 175971.312
265994.969 | 6.9752e-09 | 8.5183e-09 | 2.2949e-10 | 1.0519e-08 | 8.7291e-09 | 4.366e-10 | 1.1134e-09 | 5.0067e-10 | 2.8172e-11 | 175983.5
266007.125 | 7.0641e-09 | 8.4674e-09 | 2.2713e-10 | 1.0601e-08 | 8.8015e-09 | 4.3601e-10 | 1.1196e-09 | 4.9568e-10 | 2.8019e-11 | 175995.656
266019.281 | 7.089e-09 | 8.437e-09 | 2.3088e-10 | 1.056e-08 | 8.6405e-09 | 4.3505e-10 | 1.122e-09 | 4.9303e-10 | 2.8193e-11 | 176007.812
266031.469 | 6.9864e-09 | 8.3531e-09 | 2.3003e-10 | 1.0547e-08 | 8.7424e-09 | 4.3444e-10 | 1.1129e-09 | 4.9953e-10 | 2.8118e-11 | 176020
266043.625 | 7.0156e-09 | 8.5059e-09 | 2.301e-10 | 1.0507e-08 | 8.7315e-09 | 4.3987e-10 | 1.1033e-09 | 4.9509e-10 | 2.7973e-11 | 176032.156
266055.781 | 7.0412e-09 | 8.4479e-09 | 2.3142e-10 | 1.0688e-08 | 8.7745e-09 | 4.3372e-10 | 1.1173e-09 | 4.981e-10 | 2.7815e-11 | 176044.312
266067.969 | 6.9666e-09 | 8.3762e-09 | 2.3011e-10 | 1.0498e-08 | 8.7693e-09 | 4.366e-10 | 1.1126e-09 | 4.9737e-10 | 2.8003e-11 | 176056.5
266080.125 | 7.0078e-09 | 8.4701e-09 | 2.3266e-10 | 1.0461e-08 | 8.7056e-09 | 4.3526e-10 | 1.1153e-09 | 4.9506e-10 | 2.8089e-11 | 176068.656
266092.281 | 7.0313e-09 | 8.5818e-09 | 2.3017e-10 | 1.0499e-08 | 8.6498e-09 | 4.3217e-10 | 1.1061e-09 | 4.8916e-10 | 2.7862e-11 | 176080.812
266104.469 | 6.96e-09 | 8.3651e-09 | 2.2775e-10 | 1.0519e-08 | 8.7758e-09 | 4.3707e-10 | 1.1057e-09 | 4.956e-10 | 2.8185e-11 | 176093
266116.625 | 7.0803e-09 | 8.409e-09 | 2.2997e-10 | 1.0461e-08 | 8.7125e-09 | 4.3432e-10 | 1.1071e-09 | 4.905e-10 | 2.8135e-11 | 176105.156
266128.781 | 6.9884e-09 | 8.4055e-09 | 2.2772e-10 | 1.0536e-08 | 8.7946e-09 | 4.3658e-10 | 1.1149e-09 | 4.9526e-10 | 2.8078e-11 | 176117.312
266140.969 | 7.0288e-09 | 8.4634e-09 | 2.3018e-10 | 1.05e-08 | 8.6556e-09 | 4.3759e-10 | 1.1161e-09 | 4.9301e-10 | 2.8675e-11 | 176129.5
266153.125 | 7.0971e-09 | 8.4084e-09 | 2.3137e-10 | 1.0511e-08 | 8.6685e-09 | 4.3473e-10 | 1.1048e-09 | 4.8942e-10 | 2.8228e-11 | 176141.656
266165.281 | 6.9733e-09 | 8.4564e-09 | 2.2949e-10 | 1.0503e-08 | 8.7523e-09 | 4.3153e-10 | 1.1067e-09 | 4.9239e-10 | 2.8071e-11 | 176153.812
266177.469 | 6.953e-09 | 8.5187e-09 | 2.292e-10 | 1.0394e-08 | 8.6684e-09 | 4.3384e-10 | 1.089e-09 | 4.9643e-10 | 2.8163e-11 | 176166
266189.625 | 6.9483e-09 | 8.3174e-09 | 2.2942e-10 | 1.0466e-08 | 8.6661e-09 | 4.3536e-10 | 1.1019e-09 | 4.9151e-10 | 2.8102e-11 | 176178.156
266201.781 | 6.9839e-09 | 8.4079e-09 | 2.2942e-10 | 1.0428e-08 | 8.776e-09 | 4.3135e-10 | 1.1035e-09 | 4.8745e-10 | 2.7993e-11 | 176190.312
266213.969 | 7.0571e-09 | 8.3719e-09 | 2.288e-10 | 1.0471e-08 | 8.6351e-09 | 4.3278e-10 | 1.1043e-09 | 4.9126e-10 | 2.7837e-11 | 176202.5
266226.125 | 7.0414e-09 | 8.413e-09 | 2.2752e-10 | 1.0416e-08 | 8.586e-09 | 4.3248e-10 | 1.1119e-09 | 4.8925e-10 | 2.8009e-11 | 176214.656
266238.281 | 6.9449e-09 | 8.5234e-09 | 2.3132e-10 | 1.0477e-08 | 8.7755e-09 | 4.3627e-10 | 1.108e-09 | 4.9333e-10 | 2.7902e-11 | 176226.812
266250.469 | 6.971e-09 | 8.3568e-09 | 2.2675e-10 | 1.0429e-08 | 8.6398e-09 | 4.3101e-10 | 1.118e-09 | 4.9295e-10 | 2.7771e-11 | 176239
266262.625 | 6.9945e-09 | 8.385e-09 | 2.2918e-10 | 1.0498e-08 | 8.6883e-09 | 4.3415e-10 | 1.1056e-09 | 4.905e-10 | 2.7889e-11 | 176251.156
266274.781 | 6.9387e-09 | 8.3486e-09 | 2.279e-10 | 1.0498e-08 | 8.7835e-09 | 4.3529e-10 | 1.1075e-09 | 4.8931e-10 | 2.795e-11 | 176263.312
266286.969 | 6.9474e-09 | 8.4179e-09 | 2.3071e-10 | 1.0376e-08 | 8.669e-09 | 4.3275e-10 | 1.1089e-09 | 4.9132e-10 | 2.7722e-11 | 176275.5
266299.125 | 6.984e-09 | 8.3993e-09 | 2.2699e-10 | 1.0448e-08 | 8.7025e-09 | 4.3181e-10 | 1.1002e-09 | 4.9033e-10 | 2.8331e-11 | 176287.656
266311.281 | 6.9443e-09 | 8.4339e-09 | 2.276e-10 | 1.0401e-08 | 8.6155e-09 | 4.3182e-10 | 1.1103e-09 | 4.9309e-10 | 2.8011e-11 | 176299.812
266323.469 | 7.004e-09 | 8.4052e-09 | 2.277e-10 | 1.0395e-08 | 8.7332e-09 | 4.2984e-10 | 1.1051e-09 | 4.931e-10 | 2.7872e-11 | 176312
266335.625 | 7.0441e-09 | 8.4379e-09 | 2.2754e-10 | 1.0383e-08 | 8.686e-09 | 4.3293e-10 | 1.101e-09 | 4.9114e-10 | 2.7974e-11 | 176324.156
266347.813 | 7.014e-09 | 8.3323e-09 | 2.3062e-10 | 1.0365e-08 | 8.7683e-09 | 4.2988e-10 | 1.1042e-09 | 4.9268e-10 | 2.8119e-11 | 176336.344
266359.969 | 7.0095e-09 | 8.4515e-09 | 2.2886e-10 | 1.0336e-08 | 8.6364e-09 | 4.3448e-10 | 1.0978e-09 | 4.8975e-10 | 2.7836e-11 | 176348.5
266372.125 | 7.0033e-09 | 8.511e-09 | 2.2576e-10 | 1.0444e-08 | 8.666e-09 | 4.3224e-10 | 1.1094e-09 | 4.8633e-10 | 2.7978e-11 | 176360.656
266384.313 | 6.966e-09 | 8.4257e-09 | 2.2757e-10 | 1.0456e-08 | 8.7157e-09 | 4.2996e-10 | 1.107e-09 | 4.9436e-10 | 2.7934e-11 | 176372.844
266396.469 | 6.9013e-09 | 8.3149e-09 | 2.2704e-10 | 1.0381e-08 | 8.6037e-09 | 4.3201e-10 | 1.1034e-09 | 4.9154e-10 | 2.8268e-11 | 176385
266408.625 | 6.9932e-09 | 8.3499e-09 | 2.2886e-10 | 1.0556e-08 | 8.6234e-09 | 4.34e-10 | 1.1024e-09 | 4.9277e-10 | 2.7944e-11 | 176397.156
266420.813 | 7.0016e-09 | 8.422e-09 | 2.31e-10 | 1.05e-08 | 8.6738e-09 | 4.3526e-10 | 1.1029e-09 | 4.9581e-10 | 2.7982e-11 | 176409.344
266432.969 | 6.9362e-09 | 8.5576e-09 | 2.3016e-10 | 1.0503e-08 | 8.6968e-09 | 4.3445e-10 | 1.1047e-09 | 4.9058e-10 | 2.8074e-11 | 176421.5
266445.125 | 7.1335e-09 | 8.4288e-09 | 2.2903e-10 | 1.0616e-08 | 8.8589e-09 | 4.312e-10 | 1.1231e-09 | 4.9693e-10 | 2.8507e-11 | 176433.656
266457.313 | 6.9683e-09 | 8.4246e-09 | 2.272e-10 | 1.0585e-08 | 8.5418e-09 | 4.3219e-10 | 1.1112e-09 | 4.8861e-10 | 2.7775e-11 | 176445.844
266469.469 | 6.999e-09 | 8.5581e-09 | 2.2885e-10 | 1.0496e-08 | 8.7133e-09 | 4.355e-10 | 1.1071e-09 | 4.8904e-10 | 2.7892e-11 | 176458
266481.625 | 6.956e-09 | 8.3644e-09 | 2.2924e-10 | 1.0492e-08 | 8.534e-09 | 4.3524e-10 | 1.104e-09 | 4.9266e-10 | 2.8089e-11 | 176470.156
266493.813 | 6.999e-09 | 8.3766e-09 | 2.2785e-10 | 1.0532e-08 | 8.6391e-09 | 4.3752e-10 | 1.1005e-09 | 4.9292e-10 | 2.773e-11 | 176482.344
266505.969 | 7.0539e-09 | 8.4356e-09 | 2.3008e-10 | 1.0558e-08 | 8.6078e-09 | 4.3265e-10 | 1.1016e-09 | 4.9811e-10 | 2.7794e-11 | 176494.5
266518.125 | 6.9637e-09 | 8.526e-09 | 2.3007e-10 | 1.0483e-08 | 8.6985e-09 | 4.3736e-10 | 1.1149e-09 | 4.9378e-10 | 2.825e-11 | 176506.656
266530.313 | 6.9649e-09 | 8.4793e-09 | 2.3132e-10 | 1.0652e-08 | 8.7586e-09 | 4.3259e-10 | 1.1213e-09 | 4.9817e-10 | 2.8014e-11 | 176518.844
266542.469 | 7.2509e-09 | 8.385e-09 | 2.326e-10 | 1.0623e-08 | 8.7449e-09 | 4.3781e-10 | 1.1194e-09 | 4.9642e-10 | 2.7955e-11 | 176531
266554.625 | 6.987e-09 | 8.4336e-09 | 2.3105e-10 | 1.0603e-08 | 8.6522e-09 | 4.3184e-10 | 1.1189e-09 | 4.9584e-10 | 2.7999e-11 | 176543.156
266566.813 | 7.0133e-09 | 8.4474e-09 | 2.2932e-10 | 1.0531e-08 | 8.6789e-09 | 4.4027e-10 | 1.1123e-09 | 4.8955e-10 | 2.8053e-11 | 176555.344
266578.969 | 7.0386e-09 | 8.3875e-09 | 2.2934e-10 | 1.0445e-08 | 8.6515e-09 | 4.2932e-10 | 1.121e-09 | 5.0025e-10 | 2.7899e-11 | 176567.5
266591.125 | 6.987e-09 | 8.4227e-09 | 2.3058e-10 | 1.0451e-08 | 8.7617e-09 | 4.3717e-10 | 1.1051e-09 | 4.9634e-10 | 2.8088e-11 | 176579.656
266603.313 | 7.0277e-09 | 8.4917e-09 | 2.3017e-10 | 1.0622e-08 | 8.6437e-09 | 4.3785e-10 | 1.1129e-09 | 4.9008e-10 | 2.8361e-11 | 176591.844
266615.469 | 6.9379e-09 | 8.446e-09 | 2.2933e-10 | 1.0558e-08 | 8.6159e-09 | 4.2806e-10 | 1.1213e-09 | 4.9061e-10 | 2.7897e-11 | 176604
266627.625 | 6.9715e-09 | 8.4579e-09 | 2.2896e-10 | 1.061e-08 | 8.7336e-09 | 4.3744e-10 | 1.1261e-09 | 4.9422e-10 | 2.7916e-11 | 176616.156
266639.813 | 6.893e-09 | 8.4735e-09 | 2.3139e-10 | 1.0498e-08 | 8.6331e-09 | 4.3549e-10 | 1.1144e-09 | 4.9078e-10 | 2.8081e-11 | 176628.344
266651.969 | 7.0309e-09 | 8.3979e-09 | 2.3079e-10 | 1.0629e-08 | 8.7195e-09 | 4.3237e-10 | 1.1212e-09 | 4.9478e-10 | 2.7863e-11 | 176640.5
266664.125 | 7.0436e-09 | 8.4649e-09 | 2.3003e-10 | 1.0454e-08 | 8.6863e-09 | 4.3352e-10 | 1.1043e-09 | 4.9432e-10 | 2.8049e-11 | 176652.656
266676.313 | 7.0533e-09 | 8.3936e-09 | 2.3043e-10 | 1.0527e-08 | 8.7092e-09 | 4.3649e-10 | 1.1147e-09 | 5.0033e-10 | 2.8055e-11 | 176664.844
266688.469 | 7.0421e-09 | 8.3803e-09 | 2.304e-10 | 1.053e-08 | 8.6834e-09 | 4.3559e-10 | 1.1181e-09 | 4.9225e-10 | 2.8069e-11 | 176677
266700.625 | 7.0616e-09 | 8.441e-09 | 2.261e-10 | 1.0426e-08 | 8.6207e-09 | 4.3492e-10 | 1.1054e-09 | 4.9917e-10 | 2.8079e-11 | 176689.156
266712.813 | 7.0689e-09 | 8.5098e-09 | 2.302e-10 | 1.0537e-08 | 8.7648e-09 | 4.376e-10 | 1.1115e-09 | 4.946e-10 | 2.7899e-11 | 176701.344
266724.969 | 7.0024e-09 | 8.4397e-09 | 2.3162e-10 | 1.0482e-08 | 8.6926e-09 | 4.3661e-10 | 1.1251e-09 | 4.9407e-10 | 2.7788e-11 | 176713.5
266737.156 | 6.9726e-09 | 8.489e-09 | 2.3108e-10 | 1.0459e-08 | 8.6997e-09 | 4.3298e-10 | 1.1045e-09 | 4.9671e-10 | 2.7995e-11 | 176725.687
266749.313 | 6.946e-09 | 8.4197e-09 | 2.2827e-10 | 1.0599e-08 | 8.6634e-09 | 4.3454e-10 | 1.1035e-09 | 4.9367e-10 | 2.8218e-11 | 176737.844
266761.469 | 6.9009e-09 | 8.4287e-09 | 2.3053e-10 | 1.0526e-08 | 8.6706e-09 | 4.3459e-10 | 1.1058e-09 | 4.9389e-10 | 2.7998e-11 | 176750
266773.656 | 6.9887e-09 | 8.3981e-09 | 2.3039e-10 | 1.0609e-08 | 8.7036e-09 | 4.3103e-10 | 1.1196e-09 | 4.8914e-10 | 2.8039e-11 | 176762.187
266785.813 | 7.0034e-09 | 8.3999e-09 | 2.2675e-10 | 1.0528e-08 | 8.6753e-09 | 4.3423e-10 | 1.1081e-09 | 4.9428e-10 | 2.7919e-11 | 176774.344
266797.969 | 7.0373e-09 | 8.402e-09 | 2.292e-10 | 1.0362e-08 | 8.6319e-09 | 4.3428e-10 | 1.1053e-09 | 4.8653e-10 | 2.7966e-11 | 176786.5
266810.156 | 6.9612e-09 | 8.4086e-09 | 2.2896e-10 | 1.0414e-08 | 8.7049e-09 | 4.3464e-10 | 1.1138e-09 | 4.8924e-10 | 2.807e-11 | 176798.687
266822.313 | 6.9457e-09 | 8.4593e-09 | 2.2988e-10 | 1.0452e-08 | 8.6621e-09 | 4.3364e-10 | 1.1163e-09 | 4.9635e-10 | 2.8052e-11 | 176810.844
266834.469 | 6.9421e-09 | 8.4816e-09 | 2.2905e-10 | 1.0538e-08 | 8.7958e-09 | 4.3825e-10 | 1.1161e-09 | 4.8588e-10 | 2.7958e-11 | 176823
266846.656 | 7.0199e-09 | 8.4836e-09 | 2.2981e-10 | 1.0553e-08 | 8.7534e-09 | 4.3535e-10 | 1.1145e-09 | 4.939e-10 | 2.7906e-11 | 176835.187
266858.813 | 7.0314e-09 | 8.4721e-09 | 2.2972e-10 | 1.0556e-08 | 8.6318e-09 | 4.3143e-10 | 1.0994e-09 | 4.959e-10 | 2.831e-11 | 176847.344
266870.969 | 7.0235e-09 | 8.4486e-09 | 2.301e-10 | 1.0513e-08 | 8.7278e-09 | 4.3323e-10 | 1.1209e-09 | 4.9048e-10 | 2.8088e-11 | 176859.5
266883.156 | 6.8994e-09 | 8.5399e-09 | 2.3142e-10 | 1.0503e-08 | 8.7615e-09 | 4.4282e-10 | 1.1113e-09 | 4.8919e-10 | 2.8141e-11 | 176871.687
266895.313 | 7.0421e-09 | 8.456e-09 | 2.3388e-10 | 1.0508e-08 | 8.7322e-09 | 4.3997e-10 | 1.1153e-09 | 4.9543e-10 | 2.7811e-11 | 176883.844
266907.469 | 7.0221e-09 | 8.5566e-09 | 2.3189e-10 | 1.0424e-08 | 8.7616e-09 | 4.3539e-10 | 1.0994e-09 | 4.9582e-10 | 2.8423e-11 | 176896
266919.656 | 6.9844e-09 | 8.4315e-09 | 2.3244e-10 | 1.0485e-08 | 8.6975e-09 | 4.3129e-10 | 1.1089e-09 | 4.918e-10 | 2.8107e-11 | 176908.187
266931.813 | 7.0244e-09 | 8.5413e-09 | 2.3018e-10 | 1.0423e-08 | 8.6661e-09 | 4.343e-10 | 1.1041e-09 | 4.8901e-10 | 2.8339e-11 | 176920.344
266943.969 | 6.9826e-09 | 8.4278e-09 | 2.3388e-10 | 1.0607e-08 | 8.7467e-09 | 4.3669e-10 | 1.1166e-09 | 4.9247e-10 | 2.8086e-11 | 176932.5
266956.156 | 7.0346e-09 | 8.5129e-09 | 2.2978e-10 | 1.0522e-08 | 8.6794e-09 | 4.3594e-10 | 1.1072e-09 | 4.9626e-10 | 2.7689e-11 | 176944.687
266968.313 | 7.0541e-09 | 8.5213e-09 | 2.3006e-10 | 1.0543e-08 | 8.7508e-09 | 4.3434e-10 | 1.1038e-09 | 4.9248e-10 | 2.8103e-11 | 176956.844
266980.469 | 7.0512e-09 | 8.4506e-09 | 2.2652e-10 | 1.0581e-08 | 8.6921e-09 | 4.3125e-10 | 1.1088e-09 | 4.8812e-10 | 2.7801e-11 | 176969
266992.656 | 7.0591e-09 | 8.4753e-09 | 2.3224e-10 | 1.0627e-08 | 8.6137e-09 | 4.3255e-10 | 1.0971e-09 | 4.9677e-10 | 2.7891e-11 | 176981.187
267004.813 | 7.0687e-09 | 8.4389e-09 | 2.2728e-10 | 1.0364e-08 | 8.7189e-09 | 4.366e-10 | 1.0898e-09 | 4.9108e-10 | 2.829e-11 | 176993.344
267016.969 | 7.0511e-09 | 8.4322e-09 | 2.2585e-10 | 1.0307e-08 | 8.7046e-09 | 4.3646e-10 | 1.1038e-09 | 4.883e-10 | 2.8136e-11 | 177005.5
267029.156 | 7.0276e-09 | 8.5421e-09 | 2.3043e-10 | 1.0366e-08 | 8.6714e-09 | 4.3385e-10 | 1.1109e-09 | 4.8905e-10 | 2.7762e-11 | 177017.687
267041.313 | 6.9736e-09 | 8.5207e-09 | 2.2867e-10 | 1.0364e-08 | 8.7e-09 | 4.361e-10 | 1.1018e-09 | 4.8347e-10 | 2.8002e-11 | 177029.844
267053.469 | 7.0094e-09 | 8.4751e-09 | 2.2832e-10 | 1.0327e-08 | 8.7032e-09 | 4.341e-10 | 1.1088e-09 | 4.9098e-10 | 2.8019e-11 | 177042
267065.656 | 7.1129e-09 | 8.4818e-09 | 2.2958e-10 | 1.0549e-08 | 8.6907e-09 | 4.324e-10 | 1.0987e-09 | 4.9401e-10 | 2.8032e-11 | 177054.187
267077.813 | 6.9648e-09 | 8.384e-09 | 2.2839e-10 | 1.0324e-08 | 8.6539e-09 | 4.3198e-10 | 1.1075e-09 | 4.9046e-10 | 2.8058e-11 | 177066.344
267089.969 | 6.9715e-09 | 8.4168e-09 | 2.2629e-10 | 1.0539e-08 | 8.6916e-09 | 4.2914e-10 | 1.102e-09 | 4.8821e-10 | 2.7818e-11 | 177078.5
267102.156 | 7.0293e-09 | 8.5149e-09 | 2.2712e-10 | 1.0355e-08 | 8.7096e-09 | 4.324e-10 | 1.1171e-09 | 4.8802e-10 | 2.8182e-11 | 177090.687
267114.313 | 7.0381e-09 | 8.5594e-09 | 2.2859e-10 | 1.044e-08 | 8.73e-09 | 4.3034e-10 | 1.1032e-09 | 4.9044e-10 | 2.7791e-11 | 177102.844
267126.5 | 7.0233e-09 | 8.4049e-09 | 2.285e-10 | 1.0378e-08 | 8.6691e-09 | 4.3249e-10 | 1.114e-09 | 4.9037e-10 | 2.7863e-11 | 177115.031
267138.656 | 6.9976e-09 | 8.3912e-09 | 2.2742e-10 | 1.0395e-08 | 8.7085e-09 | 4.3581e-10 | 1.0997e-09 | 4.8692e-10 | 2.8013e-11 | 177127.187
267150.813 | 6.865e-09 | 8.444e-09 | 2.2964e-10 | 1.0536e-08 | 8.7658e-09 | 4.3255e-10 | 1.105e-09 | 4.9284e-10 | 2.776e-11 | 177139.344
267163 | 6.9899e-09 | 8.4099e-09 | 2.2886e-10 | 1.029e-08 | 8.6137e-09 | 4.3691e-10 | 1.1081e-09 | 4.8805e-10 | 2.7918e-11 | 177151.531
267175.156 | 7.0312e-09 | 8.475e-09 | 2.277e-10 | 1.0454e-08 | 8.6573e-09 | 4.3658e-10 | 1.1065e-09 | 4.9545e-10 | 2.7939e-11 | 177163.687
267187.313 | 7.044e-09 | 8.4344e-09 | 2.2809e-10 | 1.0458e-08 | 8.6904e-09 | 4.3651e-10 | 1.1023e-09 | 4.8944e-10 | 2.8042e-11 | 177175.844
267199.5 | 7.0177e-09 | 8.5274e-09 | 2.3035e-10 | 1.048e-08 | 8.6586e-09 | 4.3525e-10 | 1.1052e-09 | 4.8686e-10 | 2.8418e-11 | 177188.031
267211.656 | 7.1063e-09 | 8.4127e-09 | 2.2875e-10 | 1.0462e-08 | 8.6757e-09 | 4.3835e-10 | 1.1149e-09 | 4.9556e-10 | 2.824e-11 | 177200.187
267223.813 | 7.1186e-09 | 8.4256e-09 | 2.3022e-10 | 1.0381e-08 | 8.7592e-09 | 4.3769e-10 | 1.0995e-09 | 4.8558e-10 | 2.8027e-11 | 177212.344
267236 | 6.9858e-09 | 8.51e-09 | 2.294e-10 | 1.0515e-08 | 8.6577e-09 | 4.3443e-10 | 1.1159e-09 | 4.9517e-10 | 2.793e-11 | 177224.531
267248.156 | 7.0147e-09 | 8.3931e-09 | 2.3071e-10 | 1.0628e-08 | 8.7937e-09 | 4.3571e-10 | 1.1116e-09 | 4.8863e-10 | 2.8213e-11 | 177236.687
267260.313 | 6.9981e-09 | 8.487e-09 | 2.3252e-10 | 1.0627e-08 | 8.6885e-09 | 4.4311e-10 | 1.1014e-09 | 4.969e-10 | 2.7804e-11 | 177248.844
267272.5 | 7.1348e-09 | 8.5186e-09 | 2.3106e-10 | 1.0427e-08 | 8.8147e-09 | 4.3756e-10 | 1.1109e-09 | 4.9376e-10 | 2.7687e-11 | 177261.031
267284.656 | 6.9461e-09 | 8.4863e-09 | 2.2945e-10 | 1.0556e-08 | 8.7471e-09 | 4.3432e-10 | 1.1066e-09 | 4.9892e-10 | 2.8162e-11 | 177273.187
267296.813 | 7.0454e-09 | 8.481e-09 | 2.2943e-10 | 1.0565e-08 | 8.6506e-09 | 4.3504e-10 | 1.1138e-09 | 4.9347e-10 | 2.8064e-11 | 177285.344
267309 | 6.9701e-09 | 8.5984e-09 | 2.3059e-10 | 1.0461e-08 | 8.7391e-09 | 4.4078e-10 | 1.1126e-09 | 4.9406e-10 | 2.8512e-11 | 177297.531
267321.156 | 6.9979e-09 | 8.5547e-09 | 2.2856e-10 | 1.0465e-08 | 8.6713e-09 | 4.3255e-10 | 1.1006e-09 | 4.9068e-10 | 2.8076e-11 | 177309.687
267333.313 | 6.9625e-09 | 8.5275e-09 | 2.3066e-10 | 1.0503e-08 | 8.6374e-09 | 4.4197e-10 | 1.1035e-09 | 4.8987e-10 | 2.8089e-11 | 177321.844
267345.5 | 7.1044e-09 | 8.4648e-09 | 2.2836e-10 | 1.0485e-08 | 8.7564e-09 | 4.3794e-10 | 1.1008e-09 | 4.8914e-10 | 2.8177e-11 | 177334.031
267357.656 | 7.0227e-09 | 8.4352e-09 | 2.2953e-10 | 1.0474e-08 | 8.7859e-09 | 4.3551e-10 | 1.1041e-09 | 4.9469e-10 | 2.8188e-11 | 177346.187
267369.813 | 6.9873e-09 | 8.356e-09 | 2.2933e-10 | 1.0425e-08 | 8.6463e-09 | 4.4067e-10 | 1.1107e-09 | 4.932e-10 | 2.8147e-11 | 177358.344
267382 | 6.9845e-09 | 8.5086e-09 | 2.2835e-10 | 1.0545e-08 | 8.7376e-09 | 4.3819e-10 | 1.1069e-09 | 4.9084e-10 | 2.7957e-11 | 177370.531
267394.156 | 7.0141e-09 | 8.4481e-09 | 2.288e-10 | 1.0467e-08 | 8.761e-09 | 4.3628e-10 | 1.1199e-09 | 4.9224e-10 | 2.8142e-11 | 177382.687
267406.313 | 7.0664e-09 | 8.4111e-09 | 2.3117e-10 | 1.052e-08 | 8.7043e-09 | 4.3547e-10 | 1.1054e-09 | 4.9507e-10 | 2.8032e-11 | 177394.844
267418.5 | 7.0537e-09 | 8.3612e-09 | 2.2762e-10 | 1.0503e-08 | 8.6696e-09 | 4.3398e-10 | 1.1089e-09 | 4.953e-10 | 2.8009e-11 | 177407.031
267430.656 | 7.0015e-09 | 8.4438e-09 | 2.2798e-10 | 1.051e-08 | 8.7363e-09 | 4.338e-10 | 1.112e-09 | 4.9099e-10 | 2.8077e-11 | 177419.187
267442.813 | 6.9708e-09 | 8.4513e-09 | 2.2717e-10 | 1.0527e-08 | 8.6808e-09 | 4.3689e-10 | 1.1061e-09 | 4.895e-10 | 2.7751e-11 | 177431.344
267455 | 7.0126e-09 | 8.3927e-09 | 2.3025e-10 | 1.0474e-08 | 8.7375e-09 | 4.3841e-10 | 1.101e-09 | 4.8817e-10 | 2.7851e-11 | 177443.531
267467.156 | 7.0345e-09 | 8.5081e-09 | 2.2908e-10 | 1.0358e-08 | 8.6783e-09 | 4.3333e-10 | 1.122e-09 | 4.9305e-10 | 2.8035e-11 | 177455.687
267479.313 | 7.059e-09 | 8.4787e-09 | 2.2836e-10 | 1.0421e-08 | 8.6655e-09 | 4.3812e-10 | 1.1061e-09 | 4.9249e-10 | 2.8164e-11 | 177467.844
267491.5 | 7.0039e-09 | 8.4336e-09 | 2.3057e-10 | 1.0495e-08 | 8.7602e-09 | 4.4655e-10 | 1.1073e-09 | 4.9322e-10 | 2.8254e-11 | 177480.031
267503.656 | 7.0519e-09 | 8.493e-09 | 2.2732e-10 | 1.0511e-08 | 8.6979e-09 | 4.3612e-10 | 1.1045e-09 | 4.943e-10 | 2.7916e-11 | 177492.187
267515.844 | 6.9457e-09 | 8.5504e-09 | 2.2905e-10 | 1.0506e-08 | 8.7439e-09 | 4.387e-10 | 1.1158e-09 | 4.9515e-10 | 2.7944e-11 | 177504.375
267528 | 7.0487e-09 | 8.5012e-09 | 2.3056e-10 | 1.062e-08 | 8.7549e-09 | 4.3363e-10 | 1.1166e-09 | 4.9435e-10 | 2.8184e-11 | 177516.531
267540.156 | 7.0165e-09 | 8.5012e-09 | 2.3029e-10 | 1.0498e-08 | 8.7636e-09 | 4.3643e-10 | 1.1141e-09 | 4.8928e-10 | 2.8174e-11 | 177528.687
267552.344 | 6.9723e-09 | 8.4432e-09 | 2.332e-10 | 1.0533e-08 | 8.7046e-09 | 4.3617e-10 | 1.1203e-09 | 4.9657e-10 | 2.8078e-11 | 177540.875
267564.5 | 6.967e-09 | 8.534e-09 | 2.2813e-10 | 1.0529e-08 | 8.759e-09 | 4.39e-10 | 1.122e-09 | 4.9324e-10 | 2.8211e-11 | 177553.031
267576.656 | 7.052e-09 | 8.4422e-09 | 2.3228e-10 | 1.0642e-08 | 8.6781e-09 | 4.4073e-10 | 1.1089e-09 | 4.9599e-10 | 2.8113e-11 | 177565.187
267588.844 | 7.0422e-09 | 8.464e-09 | 2.2957e-10 | 1.0605e-08 | 8.8046e-09 | 4.4029e-10 | 1.1113e-09 | 4.9439e-10 | 2.8224e-11 | 177577.375
267601 | 7.05e-09 | 8.5053e-09 | 2.2849e-10 | 1.0473e-08 | 8.7856e-09 | 4.3407e-10 | 1.1126e-09 | 4.9606e-10 | 2.8327e-11 | 177589.531
267613.156 | 7.0345e-09 | 8.5569e-09 | 2.3052e-10 | 1.0468e-08 | 8.7116e-09 | 4.4233e-10 | 1.1134e-09 | 4.9296e-10 | 2.802e-11 | 177601.687
267625.344 | 7.0519e-09 | 8.4456e-09 | 2.3035e-10 | 1.0474e-08 | 8.8792e-09 | 4.3673e-10 | 1.1131e-09 | 4.965e-10 | 2.8183e-11 | 177613.875
267637.5 | 7.076e-09 | 8.4665e-09 | 2.3102e-10 | 1.049e-08 | 8.7526e-09 | 4.4003e-10 | 1.1148e-09 | 4.9705e-10 | 2.8029e-11 | 177626.031
267649.656 | 6.9673e-09 | 8.4664e-09 | 2.3132e-10 | 1.0462e-08 | 8.7211e-09 | 4.3478e-10 | 1.1207e-09 | 4.9149e-10 | 2.8095e-11 | 177638.187
267661.844 | 6.9469e-09 | 8.3511e-09 | 2.2882e-10 | 1.0521e-08 | 8.7259e-09 | 4.328e-10 | 1.1035e-09 | 4.8981e-10 | 2.7864e-11 | 177650.375
267674 | 7.0393e-09 | 8.4408e-09 | 2.2933e-10 | 1.0409e-08 | 8.784e-09 | 4.3838e-10 | 1.1038e-09 | 4.9099e-10 | 2.7886e-11 | 177662.531
267686.156 | 6.9689e-09 | 8.4311e-09 | 2.2708e-10 | 1.0398e-08 | 8.7111e-09 | 4.3628e-10 | 1.1066e-09 | 4.9017e-10 | 2.7878e-11 | 177674.687
267698.344 | 6.9859e-09 | 8.379e-09 | 2.3145e-10 | 1.0438e-08 | 8.7811e-09 | 4.373e-10 | 1.1038e-09 | 4.964e-10 | 2.8027e-11 | 177686.875
267710.5 | 7.0104e-09 | 8.4265e-09 | 2.3167e-10 | 1.0494e-08 | 8.7253e-09 | 4.3707e-10 | 1.1086e-09 | 4.9873e-10 | 2.7792e-11 | 177699.031
267722.656 | 6.9749e-09 | 8.4192e-09 | 2.289e-10 | 1.0523e-08 | 8.7134e-09 | 4.3992e-10 | 1.1039e-09 | 4.9016e-10 | 2.8246e-11 | 177711.187
267734.844 | 7.0275e-09 | 8.3436e-09 | 2.3105e-10 | 1.0457e-08 | 8.6152e-09 | 4.3662e-10 | 1.1092e-09 | 4.9198e-10 | 2.7846e-11 | 177723.375
267747 | 7.0218e-09 | 8.5708e-09 | 2.3198e-10 | 1.0558e-08 | 8.7629e-09 | 4.3714e-10 | 1.1118e-09 | 4.9152e-10 | 2.7601e-11 | 177735.531
267759.156 | 7.0103e-09 | 8.4422e-09 | 2.3041e-10 | 1.038e-08 | 8.6717e-09 | 4.3456e-10 | 1.1203e-09 | 4.9302e-10 | 2.8057e-11 | 177747.687
267771.344 | 6.9653e-09 | 8.4691e-09 | 2.3148e-10 | 1.0527e-08 | 8.7417e-09 | 4.3774e-10 | 1.1141e-09 | 5.0129e-10 | 2.7957e-11 | 177759.875
267783.5 | 7.104e-09 | 8.4474e-09 | 2.3023e-10 | 1.0493e-08 | 8.7707e-09 | 4.3348e-10 | 1.1182e-09 | 4.9231e-10 | 2.8256e-11 | 177772.031
267795.656 | 6.9608e-09 | 8.4225e-09 | 2.2885e-10 | 1.0486e-08 | 8.743e-09 | 4.3712e-10 | 1.1144e-09 | 4.9352e-10 | 2.8256e-11 | 177784.187
267807.844 | 7.035e-09 | 8.4082e-09 | 2.3092e-10 | 1.044e-08 | 8.7684e-09 | 4.3023e-10 | 1.1093e-09 | 4.9482e-10 | 2.7829e-11 | 177796.375
267820 | 6.9126e-09 | 8.357e-09 | 2.2818e-10 | 1.0383e-08 | 8.6324e-09 | 4.378e-10 | 1.1091e-09 | 4.9528e-10 | 2.8221e-11 | 177808.531
267832.156 | 6.9166e-09 | 8.3898e-09 | 2.3101e-10 | 1.0346e-08 | 8.7464e-09 | 4.3244e-10 | 1.101e-09 | 4.8917e-10 | 2.7937e-11 | 177820.687
267844.344 | 6.9597e-09 | 8.5218e-09 | 2.3038e-10 | 1.0493e-08 | 8.7876e-09 | 4.3716e-10 | 1.1211e-09 | 4.9646e-10 | 2.8174e-11 | 177832.875
267856.5 | 7.1407e-09 | 8.4525e-09 | 2.2723e-10 | 1.0428e-08 | 8.782e-09 | 4.3728e-10 | 1.1122e-09 | 4.9365e-10 | 2.8023e-11 | 177845.031
267868.688 | 7.101e-09 | 8.4052e-09 | 2.2913e-10 | 1.0552e-08 | 8.7668e-09 | 4.4167e-10 | 1.107e-09 | 4.8878e-10 | 2.7762e-11 | 177857.219
267880.844 | 7.0834e-09 | 8.4431e-09 | 2.2918e-10 | 1.0423e-08 | 8.7115e-09 | 4.3677e-10 | 1.0972e-09 | 4.9273e-10 | 2.7683e-11 | 177869.375
267893 | 7.0358e-09 | 8.5215e-09 | 2.2968e-10 | 1.0355e-08 | 8.7906e-09 | 4.3265e-10 | 1.1164e-09 | 4.8638e-10 | 2.8032e-11 | 177881.531
267905.188 | 7.0323e-09 | 8.4276e-09 | 2.2625e-10 | 1.0342e-08 | 8.7497e-09 | 4.3396e-10 | 1.1081e-09 | 4.8883e-10 | 2.7982e-11 | 177893.719
267917.344 | 7.0255e-09 | 8.5018e-09 | 2.2565e-10 | 1.0335e-08 | 8.7427e-09 | 4.3622e-10 | 1.0994e-09 | 4.9156e-10 | 2.7791e-11 | 177905.875
267929.5 | 7.0305e-09 | 8.4484e-09 | 2.2795e-10 | 1.0413e-08 | 8.7419e-09 | 4.3428e-10 | 1.1103e-09 | 4.8558e-10 | 2.8095e-11 | 177918.031
267941.688 | 7e-09 | 8.4742e-09 | 2.3135e-10 | 1.04e-08 | 8.6602e-09 | 4.387e-10 | 1.0949e-09 | 4.8844e-10 | 2.7856e-11 | 177930.219
267953.844 | 6.9903e-09 | 8.4452e-09 | 2.2619e-10 | 1.0324e-08 | 8.7708e-09 | 4.365e-10 | 1.0924e-09 | 4.8747e-10 | 2.7951e-11 | 177942.375
267966 | 7.0762e-09 | 8.468e-09 | 2.2721e-10 | 1.0476e-08 | 8.6382e-09 | 4.3486e-10 | 1.101e-09 | 4.8923e-10 | 2.7982e-11 | 177954.531
267978.188 | 7.0687e-09 | 8.5021e-09 | 2.3186e-10 | 1.0304e-08 | 8.6719e-09 | 4.3247e-10 | 1.1017e-09 | 4.8838e-10 | 2.7838e-11 | 177966.719
267990.344 | 7.0092e-09 | 8.4857e-09 | 2.2674e-10 | 1.0377e-08 | 8.7259e-09 | 4.3635e-10 | 1.0921e-09 | 4.8723e-10 | 2.8264e-11 | 177978.875
268002.5 | 7.0814e-09 | 8.4585e-09 | 2.2802e-10 | 1.0319e-08 | 8.693e-09 | 4.3441e-10 | 1.0941e-09 | 4.8982e-10 | 2.8123e-11 | 177991.031
268014.688 | 7.0922e-09 | 8.5581e-09 | 2.287e-10 | 1.0484e-08 | 8.817e-09 | 4.3518e-10 | 1.1025e-09 | 4.8929e-10 | 2.8159e-11 | 178003.219
268026.844 | 6.9206e-09 | 8.5033e-09 | 2.274e-10 | 1.0335e-08 | 8.6765e-09 | 4.292e-10 | 1.1059e-09 | 4.879e-10 | 2.8124e-11 | 178015.375
268039 | 6.9789e-09 | 8.5411e-09 | 2.2718e-10 | 1.0435e-08 | 8.7683e-09 | 4.3228e-10 | 1.0906e-09 | 4.8559e-10 | 2.755e-11 | 178027.531
268051.188 | 6.9705e-09 | 8.4708e-09 | 2.2771e-10 | 1.0396e-08 | 8.7368e-09 | 4.3653e-10 | 1.0969e-09 | 4.8586e-10 | 2.8127e-11 | 178039.719
268063.344 | 6.9719e-09 | 8.4234e-09 | 2.2826e-10 | 1.0341e-08 | 8.7849e-09 | 4.323e-10 | 1.1111e-09 | 4.8498e-10 | 2.8034e-11 | 178051.875
268075.5 | 7.0421e-09 | 8.3818e-09 | 2.266e-10 | 1.0266e-08 | 8.8058e-09 | 4.307e-10 | 1.0991e-09 | 4.902e-10 | 2.7719e-11 | 178064.031
268087.688 | 6.9981e-09 | 8.3934e-09 | 2.286e-10 | 1.0375e-08 | 8.7351e-09 | 4.3648e-10 | 1.1053e-09 | 4.8952e-10 | 2.7901e-11 | 178076.219
268099.844 | 6.9315e-09 | 8.3708e-09 | 2.2772e-10 | 1.0414e-08 | 8.7856e-09 | 4.3468e-10 | 1.0964e-09 | 4.8586e-10 | 2.7868e-11 | 178088.375
268112 | 6.967e-09 | 8.5082e-09 | 2.2669e-10 | 1.041e-08 | 8.732e-09 | 4.3042e-10 | 1.092e-09 | 4.884e-10 | 2.809e-11 | 178100.531
268124.188 | 7.0103e-09 | 8.5118e-09 | 2.285e-10 | 1.0384e-08 | 8.6895e-09 | 4.3273e-10 | 1.1047e-09 | 4.855e-10 | 2.7882e-11 | 178112.719
268136.344 | 7.0156e-09 | 8.5325e-09 | 2.2966e-10 | 1.0401e-08 | 8.7845e-09 | 4.3361e-10 | 1.0761e-09 | 4.9548e-10 | 2.8181e-11 | 178124.875
268148.5 | 6.9414e-09 | 8.4172e-09 | 2.2704e-10 | 1.0333e-08 | 8.7337e-09 | 4.3238e-10 | 1.0881e-09 | 4.856e-10 | 2.8014e-11 | 178137.031
268160.688 | 7.002e-09 | 8.4511e-09 | 2.2849e-10 | 1.0394e-08 | 8.6648e-09 | 4.3611e-10 | 1.0952e-09 | 4.9535e-10 | 2.8066e-11 | 178149.219
268172.844 | 7.1453e-09 | 8.4742e-09 | 2.282e-10 | 1.0353e-08 | 8.7832e-09 | 4.3595e-10 | 1.1052e-09 | 4.9048e-10 | 2.8021e-11 | 178161.375
268185 | 7.0388e-09 | 8.4818e-09 | 2.3065e-10 | 1.0324e-08 | 8.7303e-09 | 4.3555e-10 | 1.1018e-09 | 4.9011e-10 | 2.7805e-11 | 178173.531
268197.188 | 6.98e-09 | 8.5096e-09 | 2.2876e-10 | 1.0323e-08 | 8.6175e-09 | 4.3188e-10 | 1.0995e-09 | 4.8813e-10 | 2.8018e-11 | 178185.719
268209.344 | 6.9675e-09 | 8.4703e-09 | 2.2696e-10 | 1.0447e-08 | 8.5889e-09 | 4.3078e-10 | 1.0905e-09 | 4.8418e-10 | 2.7855e-11 | 178197.875
268221.5 | 6.9644e-09 | 8.4393e-09 | 2.2978e-10 | 1.0415e-08 | 8.6939e-09 | 4.3485e-10 | 1.0882e-09 | 4.8554e-10 | 2.8041e-11 | 178210.031
268233.688 | 7.0559e-09 | 8.3764e-09 | 2.3119e-10 | 1.0353e-08 | 8.6271e-09 | 4.3264e-10 | 1.0954e-09 | 4.9102e-10 | 2.7987e-11 | 178222.219
268245.844 | 6.9456e-09 | 8.4408e-09 | 2.255e-10 | 1.0393e-08 | 8.6635e-09 | 4.3011e-10 | 1.1016e-09 | 4.8514e-10 | 2.8052e-11 | 178234.375
268258.031 | 6.9445e-09 | 8.4677e-09 | 2.2945e-10 | 1.0387e-08 | 8.6525e-09 | 4.2818e-10 | 1.0956e-09 | 4.8076e-10 | 2.7638e-11 | 178246.562
268270.188 | 6.9587e-09 | 8.375e-09 | 2.2597e-10 | 1.0323e-08 | 8.5922e-09 | 4.3322e-10 | 1.0801e-09 | 4.8684e-10 | 2.7638e-11 | 178258.719
268282.344 | 6.965e-09 | 8.3878e-09 | 2.2786e-10 | 1.0326e-08 | 8.6095e-09 | 4.3077e-10 | 1.1087e-09 | 4.8856e-10 | 2.7767e-11 | 178270.875
268294.531 | 6.9535e-09 | 8.3743e-09 | 2.265e-10 | 1.0275e-08 | 8.6791e-09 | 4.347e-10 | 1.0877e-09 | 4.8454e-10 | 2.7997e-11 | 178283.062
268306.688 | 6.9519e-09 | 8.4545e-09 | 2.2847e-10 | 1.0292e-08 | 8.7562e-09 | 4.2883e-10 | 1.0894e-09 | 4.8072e-10 | 2.8018e-11 | 178295.219
268318.844 | 6.9996e-09 | 8.456e-09 | 2.2867e-10 | 1.0302e-08 | 8.7114e-09 | 4.3467e-10 | 1.0793e-09 | 4.8432e-10 | 2.7883e-11 | 178307.375
268331.031 | 6.9778e-09 | 8.3767e-09 | 2.2732e-10 | 1.0223e-08 | 8.7611e-09 | 4.3364e-10 | 1.0865e-09 | 4.8281e-10 | 2.7963e-11 | 178319.562
268343.188 | 6.9933e-09 | 8.3475e-09 | 2.2526e-10 | 1.0477e-08 | 8.6899e-09 | 4.3568e-10 | 1.1034e-09 | 4.9166e-10 | 2.8062e-11 | 178331.719
268355.344 | 7.0415e-09 | 8.5562e-09 | 2.3013e-10 | 1.0419e-08 | 8.7822e-09 | 4.341e-10 | 1.1123e-09 | 4.8554e-10 | 2.798e-11 | 178343.875
268367.531 | 7.0606e-09 | 8.4017e-09 | 2.285e-10 | 1.0355e-08 | 8.6797e-09 | 4.3458e-10 | 1.1095e-09 | 4.8799e-10 | 2.811e-11 | 178356.062
268379.688 | 7.0336e-09 | 8.407e-09 | 2.3071e-10 | 1.0431e-08 | 8.7654e-09 | 4.3352e-10 | 1.1138e-09 | 4.9032e-10 | 2.8308e-11 | 178368.219
268391.844 | 7.0935e-09 | 8.4728e-09 | 2.3112e-10 | 1.0342e-08 | 8.8063e-09 | 4.3279e-10 | 1.1078e-09 | 4.8614e-10 | 2.7889e-11 | 178380.375
268404.031 | 7.0384e-09 | 8.4823e-09 | 2.275e-10 | 1.029e-08 | 8.8009e-09 | 4.3878e-10 | 1.0982e-09 | 4.8998e-10 | 2.7912e-11 | 178392.562
268416.188 | 7.0442e-09 | 8.6021e-09 | 2.2966e-10 | 1.0422e-08 | 8.852e-09 | 4.3416e-10 | 1.1086e-09 | 4.8747e-10 | 2.7955e-11 | 178404.719
268428.344 | 7.0169e-09 | 8.3764e-09 | 2.3122e-10 | 1.0514e-08 | 8.7573e-09 | 4.3438e-10 | 1.0997e-09 | 4.9325e-10 | 2.8193e-11 | 178416.875
268440.531 | 7.0235e-09 | 8.4277e-09 | 2.2908e-10 | 1.057e-08 | 8.845e-09 | 4.3764e-10 | 1.1028e-09 | 4.9229e-10 | 2.8176e-11 | 178429.062
268452.688 | 7.1162e-09 | 8.4583e-09 | 2.2918e-10 | 1.0409e-08 | 8.7972e-09 | 4.3572e-10 | 1.1131e-09 | 4.9051e-10 | 2.7885e-11 | 178441.219
268464.844 | 7.0073e-09 | 8.4393e-09 | 2.285e-10 | 1.0495e-08 | 8.7786e-09 | 4.3759e-10 | 1.1084e-09 | 4.8876e-10 | 2.7713e-11 | 178453.375
268477.031 | 7.0223e-09 | 8.504e-09 | 2.2804e-10 | 1.0372e-08 | 8.8006e-09 | 4.3372e-10 | 1.0907e-09 | 4.9122e-10 | 2.8005e-11 | 178465.562
268489.188 | 7.0121e-09 | 8.562e-09 | 2.2849e-10 | 1.0305e-08 | 8.678e-09 | 4.3669e-10 | 1.0919e-09 | 4.9102e-10 | 2.7869e-11 | 178477.719
268501.344 | 7.0227e-09 | 8.3883e-09 | 2.3029e-10 | 1.0474e-08 | 8.7976e-09 | 4.3489e-10 | 1.1045e-09 | 4.8758e-10 | 2.8028e-11 | 178489.875
268513.531 | 7.0583e-09 | 8.3944e-09 | 2.2721e-10 | 1.0376e-08 | 8.7006e-09 | 4.34e-10 | 1.0942e-09 | 4.879e-10 | 2.7793e-11 | 178502.062
268525.688 | 6.9789e-09 | 8.3772e-09 | 2.2749e-10 | 1.0359e-08 | 8.8481e-09 | 4.3458e-10 | 1.0927e-09 | 4.9238e-10 | 2.7984e-11 | 178514.219
268537.844 | 7.0251e-09 | 8.4886e-09 | 2.2942e-10 | 1.0357e-08 | 8.7736e-09 | 4.3691e-10 | 1.0964e-09 | 4.8845e-10 | 2.7841e-11 | 178526.375
268550.031 | 7.0668e-09 | 8.411e-09 | 2.2872e-10 | 1.0419e-08 | 8.8888e-09 | 4.3636e-10 | 1.1046e-09 | 4.9052e-10 | 2.8553e-11 | 178538.562
268562.188 | 7.0839e-09 | 8.5766e-09 | 2.2973e-10 | 1.0403e-08 | 8.8045e-09 | 4.3777e-10 | 1.1047e-09 | 4.9147e-10 | 2.8148e-11 | 178550.719
268574.344 | 7.069e-09 | 8.5329e-09 | 2.2934e-10 | 1.0451e-08 | 8.817e-09 | 4.3282e-10 | 1.0978e-09 | 4.9341e-10 | 2.8124e-11 | 178562.875
268586.531 | 7.1262e-09 | 8.6563e-09 | 2.2798e-10 | 1.0473e-08 | 8.8074e-09 | 4.3925e-10 | 1.0996e-09 | 4.8834e-10 | 2.7952e-11 | 178575.062
268598.688 | 7.037e-09 | 8.4462e-09 | 2.2872e-10 | 1.0434e-08 | 8.664e-09 | 4.3896e-10 | 1.1011e-09 | 4.9363e-10 | 2.8053e-11 | 178587.219
268610.844 | 7.041e-09 | 8.5926e-09 | 2.2793e-10 | 1.0438e-08 | 8.7891e-09 | 4.2819e-10 | 1.0906e-09 | 4.8604e-10 | 2.806e-11 | 178599.375
268623.031 | 7.0993e-09 | 8.5075e-09 | 2.288e-10 | 1.0232e-08 | 8.7063e-09 | 4.3543e-10 | 1.1049e-09 | 4.9077e-10 | 2.8077e-11 | 178611.562
268635.188 | 7.0967e-09 | 8.5425e-09 | 2.2564e-10 | 1.0188e-08 | 8.6821e-09 | 4.3809e-10 | 1.0903e-09 | 4.8754e-10 | 2.7868e-11 | 178623.719
268647.375 | 7.0048e-09 | 8.5669e-09 | 2.2756e-10 | 1.0233e-08 | 8.765e-09 | 4.3947e-10 | 1.0872e-09 | 4.8956e-10 | 2.8011e-11 | 178635.906
268659.531 | 7.0113e-09 | 8.49e-09 | 2.2666e-10 | 1.041e-08 | 8.7087e-09 | 4.3238e-10 | 1.102e-09 | 4.883e-10 | 2.8035e-11 | 178648.062
268671.688 | 7.1361e-09 | 8.5481e-09 | 2.299e-10 | 1.0252e-08 | 8.6768e-09 | 4.3759e-10 | 1.0966e-09 | 4.9067e-10 | 2.7878e-11 | 178660.219
268683.875 | 7.0514e-09 | 8.5167e-09 | 2.2611e-10 | 1.0298e-08 | 8.7652e-09 | 4.3146e-10 | 1.0964e-09 | 4.8804e-10 | 2.7978e-11 | 178672.406
268696.031 | 7.0499e-09 | 8.5028e-09 | 2.2812e-10 | 1.0421e-08 | 8.6615e-09 | 4.3753e-10 | 1.1001e-09 | 4.8535e-10 | 2.7933e-11 | 178684.562
268708.188 | 7.0122e-09 | 8.4346e-09 | 2.2851e-10 | 1.0407e-08 | 8.6732e-09 | 4.347e-10 | 1.0944e-09 | 4.8285e-10 | 2.8074e-11 | 178696.719
268720.375 | 7.0655e-09 | 8.4055e-09 | 2.3029e-10 | 1.0386e-08 | 8.7773e-09 | 4.3379e-10 | 1.0978e-09 | 4.908e-10 | 2.8034e-11 | 178708.906
268732.531 | 7.0678e-09 | 8.4734e-09 | 2.2891e-10 | 1.0393e-08 | 8.7214e-09 | 4.3393e-10 | 1.1009e-09 | 4.8234e-10 | 2.7907e-11 | 178721.062
268744.688 | 7.0174e-09 | 8.457e-09 | 2.2717e-10 | 1.035e-08 | 8.7291e-09 | 4.3274e-10 | 1.1014e-09 | 4.8412e-10 | 2.7956e-11 | 178733.219
268756.875 | 7.0612e-09 | 8.4812e-09 | 2.2883e-10 | 1.0365e-08 | 8.7748e-09 | 4.3295e-10 | 1.091e-09 | 4.9017e-10 | 2.7949e-11 | 178745.406
268769.031 | 7.0806e-09 | 8.4604e-09 | 2.2832e-10 | 1.0235e-08 | 8.8253e-09 | 4.3529e-10 | 1.085e-09 | 4.8557e-10 | 2.8204e-11 | 178757.562
268781.188 | 6.9831e-09 | 8.472e-09 | 2.2545e-10 | 1.0263e-08 | 8.7896e-09 | 4.2901e-10 | 1.0799e-09 | 4.8153e-10 | 2.8262e-11 | 178769.719
268793.375 | 7.1844e-09 | 8.45e-09 | 2.2528e-10 | 1.0343e-08 | 8.7622e-09 | 4.3352e-10 | 1.0887e-09 | 4.8542e-10 | 2.7804e-11 | 178781.906
268805.531 | 6.9551e-09 | 8.389e-09 | 2.2601e-10 | 1.0207e-08 | 8.6351e-09 | 4.3236e-10 | 1.0949e-09 | 4.8971e-10 | 2.7556e-11 | 178794.062
268817.688 | 7.0727e-09 | 8.4619e-09 | 2.25e-10 | 1.0294e-08 | 8.6477e-09 | 4.3338e-10 | 1.0788e-09 | 4.8228e-10 | 2.7575e-11 | 178806.219
268829.875 | 7.0313e-09 | 8.4561e-09 | 2.2679e-10 | 1.0276e-08 | 8.6167e-09 | 4.3367e-10 | 1.1e-09 | 4.7712e-10 | 2.7601e-11 | 178818.406
268842.031 | 7.0354e-09 | 8.3837e-09 | 2.2742e-10 | 1.0182e-08 | 8.6483e-09 | 4.2716e-10 | 1.0753e-09 | 4.8418e-10 | 2.7576e-11 | 178830.562
268854.188 | 7.0517e-09 | 8.4023e-09 | 2.2385e-10 | 1.0428e-08 | 8.5518e-09 | 4.2983e-10 | 1.0882e-09 | 4.8208e-10 | 2.7483e-11 | 178842.719
268866.375 | 6.9875e-09 | 8.4161e-09 | 2.2198e-10 | 1.0224e-08 | 8.5805e-09 | 4.3286e-10 | 1.0799e-09 | 4.7842e-10 | 2.762e-11 | 178854.906
268878.531 | 6.9805e-09 | 8.4031e-09 | 2.2557e-10 | 1.0274e-08 | 8.6341e-09 | 4.3395e-10 | 1.0883e-09 | 4.8432e-10 | 2.7513e-11 | 178867.062
268890.688 | 6.9852e-09 | 8.4136e-09 | 2.2697e-10 | 1.0394e-08 | 8.6763e-09 | 4.2939e-10 | 1.0874e-09 | 4.7988e-10 | 2.7481e-11 | 178879.219
268902.875 | 6.976e-09 | 8.4657e-09 | 2.2557e-10 | 1.0199e-08 | 8.6033e-09 | 4.2981e-10 | 1.0877e-09 | 4.8264e-10 | 2.7897e-11 | 178891.406
268915.031 | 6.9403e-09 | 8.4127e-09 | 2.251e-10 | 1.0185e-08 | 8.7361e-09 | 4.2896e-10 | 1.0809e-09 | 4.7603e-10 | 2.7635e-11 | 178903.562
268927.188 | 7.0211e-09 | 8.3752e-09 | 2.2513e-10 | 1.0237e-08 | 8.5923e-09 | 4.2533e-10 | 1.094e-09 | 4.8353e-10 | 2.7974e-11 | 178915.719
268939.375 | 7.034e-09 | 8.3818e-09 | 2.2372e-10 | 1.0335e-08 | 8.5988e-09 | 4.2697e-10 | 1.084e-09 | 4.769e-10 | 2.7676e-11 | 178927.906
268951.531 | 6.9291e-09 | 8.3188e-09 | 2.2541e-10 | 1.0325e-08 | 8.5784e-09 | 4.3072e-10 | 1.0837e-09 | 4.8121e-10 | 2.7834e-11 | 178940.062
268963.688 | 6.9983e-09 | 8.3812e-09 | 2.2582e-10 | 1.0306e-08 | 8.7067e-09 | 4.2881e-10 | 1.0826e-09 | 4.7851e-10 | 2.7398e-11 | 178952.219
268975.875 | 7.0904e-09 | 8.4795e-09 | 2.262e-10 | 1.0148e-08 | 8.6436e-09 | 4.3032e-10 | 1.0919e-09 | 4.8272e-10 | 2.781e-11 | 178964.406
268988.031 | 6.98e-09 | 8.392e-09 | 2.2549e-10 | 1.015e-08 | 8.711e-09 | 4.2921e-10 | 1.0811e-09 | 4.7892e-10 | 2.7621e-11 | 178976.562
269000.188 | 6.9388e-09 | 8.3776e-09 | 2.229e-10 | 1.0312e-08 | 8.6653e-09 | 4.2755e-10 | 1.0769e-09 | 4.7515e-10 | 2.7383e-11 | 178988.719
269012.375 | 7.0119e-09 | 8.4167e-09 | 2.2154e-10 | 1.0292e-08 | 8.6453e-09 | 4.3002e-10 | 1.0797e-09 | 4.7886e-10 | 2.758e-11 | 179000.906
269024.531 | 6.9539e-09 | 8.4058e-09 | 2.2583e-10 | 1.0189e-08 | 8.7223e-09 | 4.301e-10 | 1.0799e-09 | 4.851e-10 | 2.7513e-11 | 179013.062
269036.719 | 6.9494e-09 | 8.4469e-09 | 2.2616e-10 | 1.0177e-08 | 8.6871e-09 | 4.2822e-10 | 1.0833e-09 | 4.8214e-10 | 2.7676e-11 | 179025.25
269048.875 | 6.9633e-09 | 8.3851e-09 | 2.2452e-10 | 1.0277e-08 | 8.6963e-09 | 4.2963e-10 | 1.08e-09 | 4.7992e-10 | 2.7767e-11 | 179037.406
269061.031 | 6.9955e-09 | 8.3977e-09 | 2.2563e-10 | 1.0189e-08 | 8.7304e-09 | 4.2828e-10 | 1.0824e-09 | 4.7631e-10 | 2.7852e-11 | 179049.562
269073.219 | 6.9534e-09 | 8.3925e-09 | 2.2806e-10 | 1.0235e-08 | 8.6262e-09 | 4.3242e-10 | 1.0677e-09 | 4.7678e-10 | 2.7854e-11 | 179061.75
269085.375 | 7.0038e-09 | 8.3084e-09 | 2.2402e-10 | 1.0225e-08 | 8.6697e-09 | 4.3225e-10 | 1.088e-09 | 4.814e-10 | 2.7844e-11 | 179073.906
269097.531 | 6.9731e-09 | 8.4091e-09 | 2.2536e-10 | 1.0186e-08 | 8.6802e-09 | 4.2525e-10 | 1.0928e-09 | 4.7614e-10 | 2.7771e-11 | 179086.062
269109.719 | 6.9332e-09 | 8.3431e-09 | 2.271e-10 | 1.02e-08 | 8.605e-09 | 4.3318e-10 | 1.09e-09 | 4.8566e-10 | 2.7946e-11 | 179098.25
269121.875 | 6.9999e-09 | 8.4667e-09 | 2.2607e-10 | 1.0108e-08 | 8.6549e-09 | 4.3006e-10 | 1.0852e-09 | 4.8153e-10 | 2.8006e-11 | 179110.406
269134.031 | 6.9983e-09 | 8.4453e-09 | 2.254e-10 | 1.0153e-08 | 8.6845e-09 | 4.3139e-10 | 1.0915e-09 | 4.8261e-10 | 2.8048e-11 | 179122.562
269146.219 | 6.8793e-09 | 8.3885e-09 | 2.2521e-10 | 1.0332e-08 | 8.6901e-09 | 4.3081e-10 | 1.0844e-09 | 4.7842e-10 | 2.7498e-11 | 179134.75
269158.375 | 6.9597e-09 | 8.3461e-09 | 2.2659e-10 | 1.0168e-08 | 8.6228e-09 | 4.3089e-10 | 1.0894e-09 | 4.7975e-10 | 2.7725e-11 | 179146.906
269170.531 | 7.0563e-09 | 8.3287e-09 | 2.2551e-10 | 1.0288e-08 | 8.6179e-09 | 4.3076e-10 | 1.0799e-09 | 4.7964e-10 | 2.7699e-11 | 179159.062
269182.719 | 7.0103e-09 | 8.3771e-09 | 2.2713e-10 | 1.0172e-08 | 8.7129e-09 | 4.3008e-10 | 1.0659e-09 | 4.7824e-10 | 2.7458e-11 | 179171.25
269194.875 | 6.9894e-09 | 8.3305e-09 | 2.273e-10 | 1.0203e-08 | 8.6347e-09 | 4.2255e-10 | 1.0866e-09 | 4.8473e-10 | 2.7651e-11 | 179183.406
269207.031 | 7.01e-09 | 8.3489e-09 | 2.2761e-10 | 1.0155e-08 | 8.5637e-09 | 4.3205e-10 | 1.0794e-09 | 4.806e-10 | 2.8242e-11 | 179195.562
269219.219 | 6.9278e-09 | 8.4979e-09 | 2.276e-10 | 1.0211e-08 | 8.5854e-09 | 4.2956e-10 | 1.0822e-09 | 4.8364e-10 | 2.761e-11 | 179207.75
269231.375 | 7.0149e-09 | 8.3339e-09 | 2.2561e-10 | 1.012e-08 | 8.5297e-09 | 4.2414e-10 | 1.0916e-09 | 4.7353e-10 | 2.7849e-11 | 179219.906
269243.531 | 6.9213e-09 | 8.3879e-09 | 2.2688e-10 | 1.0153e-08 | 8.5872e-09 | 4.3193e-10 | 1.0875e-09 | 4.777e-10 | 2.747e-11 | 179232.062
269255.719 | 7.0356e-09 | 8.4122e-09 | 2.2584e-10 | 1.0236e-08 | 8.6087e-09 | 4.286e-10 | 1.0932e-09 | 4.7846e-10 | 2.7497e-11 | 179244.25
269267.875 | 6.9263e-09 | 8.529e-09 | 2.2479e-10 | 1.0051e-08 | 8.5884e-09 | 4.2955e-10 | 1.0754e-09 | 4.7442e-10 | 2.7058e-11 | 179256.406
269280.031 | 7.0057e-09 | 8.3326e-09 | 2.2548e-10 | 1.0125e-08 | 8.5635e-09 | 4.3027e-10 | 1.0856e-09 | 4.7924e-10 | 2.7732e-11 | 179268.562
269292.219 | 6.9941e-09 | 8.4899e-09 | 2.2689e-10 | 1.0268e-08 | 8.6249e-09 | 4.2964e-10 | 1.0828e-09 | 4.8405e-10 | 2.7815e-11 | 179280.75
269304.375 | 6.9942e-09 | 8.3928e-09 | 2.2231e-10 | 1.0146e-08 | 8.7016e-09 | 4.3243e-10 | 1.0878e-09 | 4.7498e-10 | 2.7965e-11 | 179292.906
269316.531 | 6.932e-09 | 8.3576e-09 | 2.2639e-10 | 1.0147e-08 | 8.5628e-09 | 4.2432e-10 | 1.0796e-09 | 4.8301e-10 | 2.7661e-11 | 179305.062
269328.719 | 6.9294e-09 | 8.3379e-09 | 2.2665e-10 | 1.0188e-08 | 8.561e-09 | 4.277e-10 | 1.0938e-09 | 4.7776e-10 | 2.7457e-11 | 179317.25
269340.875 | 7.0061e-09 | 8.4359e-09 | 2.2762e-10 | 1.014e-08 | 8.5349e-09 | 4.3051e-10 | 1.0671e-09 | 4.8215e-10 | 2.8052e-11 | 179329.406
269353.031 | 7.0688e-09 | 8.3442e-09 | 2.26e-10 | 1.026e-08 | 8.578e-09 | 4.3241e-10 | 1.0849e-09 | 4.8262e-10 | 2.7743e-11 | 179341.562
269365.219 | 6.9515e-09 | 8.3565e-09 | 2.2744e-10 | 1.0236e-08 | 8.5945e-09 | 4.344e-10 | 1.0798e-09 | 4.8268e-10 | 2.7659e-11 | 179353.75
269377.375 | 7.0833e-09 | 8.3837e-09 | 2.258e-10 | 1.0136e-08 | 8.5366e-09 | 4.3336e-10 | 1.0784e-09 | 4.793e-10 | 2.7788e-11 | 179365.906
269389.563 | 6.8836e-09 | 8.3101e-09 | 2.2891e-10 | 1.0216e-08 | 8.5991e-09 | 4.3233e-10 | 1.0896e-09 | 4.8146e-10 | 2.7788e-11 | 179378.094
269401.719 | 6.9846e-09 | 8.4211e-09 | 2.2752e-10 | 1.03e-08 | 8.7154e-09 | 4.32e-10 | 1.0873e-09 | 4.8115e-10 | 2.7891e-11 | 179390.25
269413.875 | 6.9891e-09 | 8.3436e-09 | 2.2838e-10 | 1.0166e-08 | 8.6631e-09 | 4.3195e-10 | 1.0939e-09 | 4.829e-10 | 2.7907e-11 | 179402.406
269426.063 | 7.0747e-09 | 8.4208e-09 | 2.2723e-10 | 1.027e-08 | 8.6754e-09 | 4.3097e-10 | 1.0816e-09 | 4.8494e-10 | 2.7713e-11 | 179414.594
269438.219 | 6.9811e-09 | 8.3108e-09 | 2.2513e-10 | 1.0138e-08 | 8.6536e-09 | 4.3721e-10 | 1.0983e-09 | 4.8665e-10 | 2.7935e-11 | 179426.75
269450.375 | 6.9627e-09 | 8.423e-09 | 2.2587e-10 | 1.0331e-08 | 8.6971e-09 | 4.3232e-10 | 1.0885e-09 | 4.8678e-10 | 2.7605e-11 | 179438.906
269462.563 | 6.9822e-09 | 8.4027e-09 | 2.2593e-10 | 1.0235e-08 | 8.6514e-09 | 4.3157e-10 | 1.0929e-09 | 4.8594e-10 | 2.7574e-11 | 179451.094
269474.719 | 7.0352e-09 | 8.3272e-09 | 2.2824e-10 | 1.0189e-08 | 8.6425e-09 | 4.3237e-10 | 1.0813e-09 | 4.8345e-10 | 2.7866e-11 | 179463.25
269486.875 | 7.0144e-09 | 8.4667e-09 | 2.2833e-10 | 1.0182e-08 | 8.6218e-09 | 4.3074e-10 | 1.0907e-09 | 4.8296e-10 | 2.7865e-11 | 179475.406
269499.063 | 6.9692e-09 | 8.3055e-09 | 2.2827e-10 | 1.0269e-08 | 8.6793e-09 | 4.3175e-10 | 1.0988e-09 | 4.8437e-10 | 2.7721e-11 | 179487.594
269511.219 | 6.9803e-09 | 8.361e-09 | 2.2793e-10 | 1.0298e-08 | 8.7083e-09 | 4.2912e-10 | 1.0924e-09 | 4.8667e-10 | 2.7621e-11 | 179499.75
269523.375 | 6.9442e-09 | 8.4229e-09 | 2.2733e-10 | 1.012e-08 | 8.5976e-09 | 4.284e-10 | 1.0937e-09 | 4.8765e-10 | 2.7582e-11 | 179511.906
269535.563 | 6.9945e-09 | 8.4234e-09 | 2.2595e-10 | 1.0259e-08 | 8.7258e-09 | 4.3084e-10 | 1.0913e-09 | 4.8541e-10 | 2.7972e-11 | 179524.094
269547.719 | 7.0457e-09 | 8.3939e-09 | 2.2814e-10 | 1.0375e-08 | 8.6788e-09 | 4.3254e-10 | 1.0975e-09 | 4.7769e-10 | 2.7595e-11 | 179536.25
269559.875 | 7.0043e-09 | 8.4103e-09 | 2.2661e-10 | 1.02e-08 | 8.7334e-09 | 4.3343e-10 | 1.0953e-09 | 4.8432e-10 | 2.7828e-11 | 179548.406
269572.063 | 7.0246e-09 | 8.3999e-09 | 2.2903e-10 | 1.0363e-08 | 8.651e-09 | 4.3512e-10 | 1.1017e-09 | 4.8276e-10 | 2.7814e-11 | 179560.594
269584.219 | 7.0102e-09 | 8.4457e-09 | 2.2995e-10 | 1.044e-08 | 8.6418e-09 | 4.3043e-10 | 1.0921e-09 | 4.8317e-10 | 2.7664e-11 | 179572.75
269596.375 | 7.0119e-09 | 8.3075e-09 | 2.2645e-10 | 1.0239e-08 | 8.7145e-09 | 4.3165e-10 | 1.0971e-09 | 4.8421e-10 | 2.7714e-11 | 179584.906
269608.563 | 6.9217e-09 | 8.3514e-09 | 2.273e-10 | 1.043e-08 | 8.6846e-09 | 4.2943e-10 | 1.0894e-09 | 4.847e-10 | 2.7933e-11 | 179597.094
269620.719 | 6.8918e-09 | 8.4158e-09 | 2.2626e-10 | 1.0323e-08 | 8.679e-09 | 4.2941e-10 | 1.1103e-09 | 4.8845e-10 | 2.7546e-11 | 179609.25
269632.875 | 6.9548e-09 | 8.366e-09 | 2.3025e-10 | 1.0199e-08 | 8.5763e-09 | 4.2965e-10 | 1.0916e-09 | 4.8762e-10 | 2.8004e-11 | 179621.406
269645.063 | 7.0179e-09 | 8.4654e-09 | 2.2709e-10 | 1.0326e-08 | 8.6381e-09 | 4.3381e-10 | 1.0857e-09 | 4.8247e-10 | 2.7533e-11 | 179633.594
269657.219 | 7.0891e-09 | 8.4211e-09 | 2.2647e-10 | 1.0272e-08 | 8.6916e-09 | 4.3256e-10 | 1.0947e-09 | 4.8857e-10 | 2.7597e-11 | 179645.75
269669.375 | 6.964e-09 | 8.4324e-09 | 2.2458e-10 | 1.0307e-08 | 8.5897e-09 | 4.3009e-10 | 1.0855e-09 | 4.8138e-10 | 2.7795e-11 | 179657.906
269681.563 | 6.991e-09 | 8.466e-09 | 2.2674e-10 | 1.0189e-08 | 8.5648e-09 | 4.318e-10 | 1.088e-09 | 4.8484e-10 | 2.7955e-11 | 179670.094
269693.719 | 7.0445e-09 | 8.4116e-09 | 2.2613e-10 | 1.0297e-08 | 8.6059e-09 | 4.3228e-10 | 1.0847e-09 | 4.7881e-10 | 2.7885e-11 | 179682.25
269705.875 | 6.9572e-09 | 8.4592e-09 | 2.2772e-10 | 1.0268e-08 | 8.6275e-09 | 4.3175e-10 | 1.0762e-09 | 4.8369e-10 | 2.7845e-11 | 179694.406
269718.063 | 7.1236e-09 | 8.411e-09 | 2.2742e-10 | 1.022e-08 | 8.6296e-09 | 4.3393e-10 | 1.0846e-09 | 4.8245e-10 | 2.76e-11 | 179706.594
269730.219 | 6.9596e-09 | 8.3397e-09 | 2.2692e-10 | 1.0153e-08 | 8.7537e-09 | 4.2867e-10 | 1.0921e-09 | 4.7936e-10 | 2.7731e-11 | 179718.75
269742.375 | 7.0421e-09 | 8.3785e-09 | 2.2617e-10 | 1.0163e-08 | 8.6961e-09 | 4.3416e-10 | 1.0903e-09 | 4.8635e-10 | 2.7313e-11 | 179730.906
269754.563 | 6.9949e-09 | 8.3478e-09 | 2.266e-10 | 1.0269e-08 | 8.6654e-09 | 4.2642e-10 | 1.0782e-09 | 4.8219e-10 | 2.8155e-11 | 179743.094
269766.719 | 7.0294e-09 | 8.4223e-09 | 2.2766e-10 | 1.0233e-08 | 8.663e-09 | 4.3108e-10 | 1.0751e-09 | 4.7902e-10 | 2.7437e-11 | 179755.25
269778.906 | 7.0115e-09 | 8.4537e-09 | 2.2662e-10 | 1.0184e-08 | 8.65e-09 | 4.3198e-10 | 1.0898e-09 | 4.8105e-10 | 2.7829e-11 | 179767.437
269791.063 | 7.0278e-09 | 8.3538e-09 | 2.2955e-10 | 1.0188e-08 | 8.6801e-09 | 4.3559e-10 | 1.0793e-09 | 4.8155e-10 | 2.7478e-11 | 179779.594
269803.219 | 7.0481e-09 | 8.524e-09 | 2.281e-10 | 1.0398e-08 | 8.7215e-09 | 4.3241e-10 | 1.0967e-09 | 4.8702e-10 | 2.7899e-11 | 179791.75
269815.406 | 6.9575e-09 | 8.4947e-09 | 2.2634e-10 | 1.034e-08 | 8.6621e-09 | 4.3119e-10 | 1.0903e-09 | 4.79e-10 | 2.7596e-11 | 179803.937
269827.563 | 7.0672e-09 | 8.4387e-09 | 2.2761e-10 | 1.0195e-08 | 8.745e-09 | 4.327e-10 | 1.0856e-09 | 4.8762e-10 | 2.7572e-11 | 179816.094
269839.719 | 6.9939e-09 | 8.3894e-09 | 2.2756e-10 | 1.0292e-08 | 8.7329e-09 | 4.3665e-10 | 1.0892e-09 | 4.8608e-10 | 2.7928e-11 | 179828.25
269851.906 | 6.9828e-09 | 8.3752e-09 | 2.3028e-10 | 1.0177e-08 | 8.6484e-09 | 4.316e-10 | 1.0848e-09 | 4.7904e-10 | 2.7932e-11 | 179840.437
269864.063 | 6.9947e-09 | 8.4243e-09 | 2.314e-10 | 1.019e-08 | 8.681e-09 | 4.3339e-10 | 1.0908e-09 | 4.9207e-10 | 2.8037e-11 | 179852.594
269876.219 | 7.0011e-09 | 8.4071e-09 | 2.2601e-10 | 1.0179e-08 | 8.7205e-09 | 4.3568e-10 | 1.0871e-09 | 4.8797e-10 | 2.8103e-11 | 179864.75
269888.406 | 7.014e-09 | 8.4713e-09 | 2.2847e-10 | 1.0368e-08 | 8.742e-09 | 4.3232e-10 | 1.093e-09 | 4.8583e-10 | 2.7933e-11 | 179876.937
269900.563 | 7.0199e-09 | 8.4031e-09 | 2.2922e-10 | 1.0254e-08 | 8.707e-09 | 4.3306e-10 | 1.0939e-09 | 4.8157e-10 | 2.8035e-11 | 179889.094
269912.719 | 7.0389e-09 | 8.3832e-09 | 2.2787e-10 | 1.032e-08 | 8.6897e-09 | 4.364e-10 | 1.0809e-09 | 4.8265e-10 | 2.7676e-11 | 179901.25
269924.906 | 6.924e-09 | 8.3574e-09 | 2.2783e-10 | 1.0259e-08 | 8.6246e-09 | 4.3287e-10 | 1.0753e-09 | 4.8192e-10 | 2.771e-11 | 179913.437
269937.063 | 7.0189e-09 | 8.4431e-09 | 2.2592e-10 | 1.0282e-08 | 8.7105e-09 | 4.2785e-10 | 1.0893e-09 | 4.8369e-10 | 2.7829e-11 | 179925.594
269949.219 | 6.9529e-09 | 8.4471e-09 | 2.2699e-10 | 1.0287e-08 | 8.6663e-09 | 4.3476e-10 | 1.0854e-09 | 4.7815e-10 | 2.7757e-11 | 179937.75
269961.406 | 7.0302e-09 | 8.3798e-09 | 2.3192e-10 | 1.0311e-08 | 8.6575e-09 | 4.3195e-10 | 1.0832e-09 | 4.8579e-10 | 2.7582e-11 | 179949.937
269973.563 | 6.9927e-09 | 8.3272e-09 | 2.2866e-10 | 1.0297e-08 | 8.7395e-09 | 4.3763e-10 | 1.0858e-09 | 4.8686e-10 | 2.8114e-11 | 179962.094
269985.719 | 6.9876e-09 | 8.4714e-09 | 2.2917e-10 | 1.0147e-08 | 8.6048e-09 | 4.3035e-10 | 1.0992e-09 | 4.7955e-10 | 2.807e-11 | 179974.25
269997.906 | 6.9762e-09 | 8.4937e-09 | 2.2681e-10 | 1.0359e-08 | 8.7278e-09 | 4.3166e-10 | 1.0925e-09 | 4.8081e-10 | 2.7868e-11 | 179986.437
270010.063 | 6.9816e-09 | 8.3335e-09 | 2.2508e-10 | 1.0263e-08 | 8.7329e-09 | 4.3126e-10 | 1.1046e-09 | 4.8026e-10 | 2.7403e-11 | 179998.594
270022.219 | 6.9689e-09 | 8.3001e-09 | 2.2711e-10 | 1.023e-08 | 8.7142e-09 | 4.2863e-10 | 1.0941e-09 | 4.8406e-10 | 2.7839e-11 | 180010.75
270034.406 | 7.0281e-09 | 8.4274e-09 | 2.248e-10 | 1.0405e-08 | 8.6984e-09 | 4.3406e-10 | 1.0929e-09 | 4.8451e-10 | 2.7537e-11 | 180022.937
270046.563 | 7.0032e-09 | 8.3701e-09 | 2.2674e-10 | 1.0159e-08 | 8.6353e-09 | 4.2976e-10 | 1.0889e-09 | 4.8209e-10 | 2.7929e-11 | 180035.094
270058.719 | 7.0167e-09 | 8.4051e-09 | 2.2592e-10 | 1.0201e-08 | 8.717e-09 | 4.2968e-10 | 1.0772e-09 | 4.7891e-10 | 2.7787e-11 | 180047.25
270070.906 | 6.9966e-09 | 8.3429e-09 | 2.2451e-10 | 1.0294e-08 | 8.5849e-09 | 4.3098e-10 | 1.0748e-09 | 4.7925e-10 | 2.769e-11 | 180059.437
270083.063 | 6.906e-09 | 8.3363e-09 | 2.2512e-10 | 1.0182e-08 | 8.6861e-09 | 4.3351e-10 | 1.0836e-09 | 4.7766e-10 | 2.7805e-11 | 180071.594
270095.219 | 7.021e-09 | 8.4116e-09 | 2.2564e-10 | 1.0103e-08 | 8.6432e-09 | 4.3542e-10 | 1.0823e-09 | 4.8167e-10 | 2.7315e-11 | 180083.75
270107.406 | 7.0152e-09 | 8.3493e-09 | 2.2789e-10 | 1.0186e-08 | 8.6562e-09 | 4.3186e-10 | 1.0837e-09 | 4.79e-10 | 2.7779e-11 | 180095.937
270119.563 | 7.0137e-09 | 8.4077e-09 | 2.2499e-10 | 1.0095e-08 | 8.7857e-09 | 4.2902e-10 | 1.0866e-09 | 4.847e-10 | 2.7552e-11 | 180108.094
270131.719 | 7.0149e-09 | 8.3742e-09 | 2.2844e-10 | 1.0288e-08 | 8.7729e-09 | 4.323e-10 | 1.0799e-09 | 4.7618e-10 | 2.7859e-11 | 180120.25
270143.906 | 6.9709e-09 | 8.3937e-09 | 2.2881e-10 | 1.0165e-08 | 8.7212e-09 | 4.3167e-10 | 1.0874e-09 | 4.8049e-10 | 2.7624e-11 | 180132.437
270156.063 | 7.0046e-09 | 8.4105e-09 | 2.2678e-10 | 1.0191e-08 | 8.6763e-09 | 4.3371e-10 | 1.0843e-09 | 4.8458e-10 | 2.7442e-11 | 180144.594
270168.25 | 7.003e-09 | 8.4348e-09 | 2.2891e-10 | 1.0207e-08 | 8.6305e-09 | 4.2891e-10 | 1.0824e-09 | 4.8124e-10 | 2.7747e-11 | 180156.781
270180.406 | 7.0327e-09 | 8.4577e-09 | 2.2505e-10 | 1.0223e-08 | 8.6635e-09 | 4.323e-10 | 1.0832e-09 | 4.7476e-10 | 2.7612e-11 | 180168.937
270192.563 | 7.0125e-09 | 8.3381e-09 | 2.2455e-10 | 1.0052e-08 | 8.6506e-09 | 4.3529e-10 | 1.0852e-09 | 4.8617e-10 | 2.7769e-11 | 180181.094
270204.75 | 7.0977e-09 | 8.4787e-09 | 2.2434e-10 | 1.0229e-08 | 8.7254e-09 | 4.2843e-10 | 1.0854e-09 | 4.798e-10 | 2.7735e-11 | 180193.281
270216.906 | 7.062e-09 | 8.475e-09 | 2.2336e-10 | 1.0119e-08 | 8.68e-09 | 4.3388e-10 | 1.0861e-09 | 4.8339e-10 | 2.8149e-11 | 180205.437
270229.063 | 7.0745e-09 | 8.4592e-09 | 2.2509e-10 | 1.011e-08 | 8.6685e-09 | 4.3282e-10 | 1.0769e-09 | 4.8713e-10 | 2.7619e-11 | 180217.594
270241.25 | 6.9469e-09 | 8.4969e-09 | 2.2775e-10 | 1.0239e-08 | 8.7541e-09 | 4.2964e-10 | 1.096e-09 | 4.7892e-10 | 2.8194e-11 | 180229.781
270253.406 | 7.06e-09 | 8.4731e-09 | 2.2713e-10 | 1.0359e-08 | 8.7133e-09 | 4.292e-10 | 1.0789e-09 | 4.8175e-10 | 2.8242e-11 | 180241.937
270265.563 | 6.9758e-09 | 8.401e-09 | 2.272e-10 | 1.0239e-08 | 8.6712e-09 | 4.3217e-10 | 1.0933e-09 | 4.8332e-10 | 2.769e-11 | 180254.094
270277.75 | 7.0061e-09 | 8.313e-09 | 2.2635e-10 | 1.0171e-08 | 8.6112e-09 | 4.3332e-10 | 1.0856e-09 | 4.8178e-10 | 2.7995e-11 | 180266.281
270289.906 | 7.0447e-09 | 8.3964e-09 | 2.2923e-10 | 1.0248e-08 | 8.7259e-09 | 4.3144e-10 | 1.0915e-09 | 4.9002e-10 | 2.7632e-11 | 180278.437
270302.063 | 6.9858e-09 | 8.4301e-09 | 2.2655e-10 | 1.0204e-08 | 8.7098e-09 | 4.3047e-10 | 1.0972e-09 | 4.8008e-10 | 2.761e-11 | 180290.594
270314.25 | 6.9854e-09 | 8.4404e-09 | 2.2742e-10 | 1.0265e-08 | 8.6479e-09 | 4.3027e-10 | 1.0904e-09 | 4.7856e-10 | 2.8075e-11 | 180302.781
270326.406 | 7.001e-09 | 8.4118e-09 | 2.2525e-10 | 1.0155e-08 | 8.7075e-09 | 4.31e-10 | 1.0954e-09 | 4.8617e-10 | 2.781e-11 | 180314.937
270338.563 | 7.0805e-09 | 8.5436e-09 | 2.2893e-10 | 1.0408e-08 | 8.7451e-09 | 4.5938e-10 | 1.101e-09 | 4.8458e-10 | 2.7891e-11 | 180327.094
270350.75 | 7.0986e-09 | 8.4284e-09 | 2.3126e-10 | 1.0139e-08 | 8.6386e-09 | 4.6411e-10 | 1.0872e-09 | 4.8661e-10 | 2.7906e-11 | 180339.281
270362.906 | 7.0998e-09 | 8.3665e-09 | 2.3112e-10 | 1.0334e-08 | 8.5919e-09 | 4.6238e-10 | 1.1035e-09 | 4.8373e-10 | 2.7879e-11 | 180351.437
270375.063 | 7.0118e-09 | 8.3733e-09 | 2.3012e-10 | 1.0294e-08 | 8.7856e-09 | 4.6568e-10 | 1.0934e-09 | 4.8451e-10 | 2.812e-11 | 180363.594
270387.25 | 7.012e-09 | 8.3383e-09 | 2.3101e-10 | 1.0179e-08 | 8.6448e-09 | 4.5944e-10 | 1.0775e-09 | 4.8468e-10 | 2.7877e-11 | 180375.781
270399.406 | 7.0111e-09 | 8.4232e-09 | 2.3024e-10 | 1.0224e-08 | 8.668e-09 | 4.6258e-10 | 1.0831e-09 | 4.8372e-10 | 2.798e-11 | 180387.937
270411.563 | 7.1136e-09 | 8.4785e-09 | 2.281e-10 | 1.0268e-08 | 8.6455e-09 | 4.6054e-10 | 1.0902e-09 | 4.7997e-10 | 2.7918e-11 | 180400.094
270423.75 | 7.0681e-09 | 8.3467e-09 | 2.2865e-10 | 1.0243e-08 | 8.6093e-09 | 4.6064e-10 | 1.0825e-09 | 4.8773e-10 | 2.8085e-11 | 180412.281
270435.906 | 7.077e-09 | 8.4191e-09 | 2.3092e-10 | 1.0164e-08 | 8.5971e-09 | 4.6477e-10 | 1.0817e-09 | 4.7921e-10 | 2.7624e-11 | 180424.437
270448.063 | 7.039e-09 | 8.3433e-09 | 2.2867e-10 | 1.0296e-08 | 8.5666e-09 | 4.597e-10 | 1.093e-09 | 4.8099e-10 | 2.7741e-11 | 180436.594
270460.25 | 6.9891e-09 | 8.4556e-09 | 2.3028e-10 | 1.0214e-08 | 8.6287e-09 | 4.6064e-10 | 1.0862e-09 | 4.839e-10 | 2.7653e-11 | 180448.781
270472.406 | 6.9954e-09 | 8.3802e-09 | 2.2871e-10 | 1.014e-08 | 8.6777e-09 | 4.6125e-10 | 1.0852e-09 | 4.8253e-10 | 2.8009e-11 | 180460.937
270484.563 | 6.8879e-09 | 8.3115e-09 | 2.2838e-10 | 1.0185e-08 | 8.6276e-09 | 4.5673e-10 | 1.0857e-09 | 4.8178e-10 | 2.8056e-11 | 180473.094
270496.75 | 7.0231e-09 | 8.2591e-09 | 2.3188e-10 | 1.0126e-08 | 8.6048e-09 | 4.5923e-10 | 1.0864e-09 | 4.8018e-10 | 2.7906e-11 | 180485.281
270508.906 | 6.9652e-09 | 8.4068e-09 | 2.2877e-10 | 1.029e-08 | 8.7593e-09 | 4.6008e-10 | 1.0841e-09 | 4.8087e-10 | 2.7992e-11 | 180497.437
270521.063 | 6.979e-09 | 8.3655e-09 | 2.2995e-10 | 1.008e-08 | 8.586e-09 | 4.6179e-10 | 1.084e-09 | 4.8075e-10 | 2.8009e-11 | 180509.594
270533.25 | 7.0711e-09 | 8.4131e-09 | 2.2987e-10 | 1.0342e-08 | 8.5529e-09 | 4.5925e-10 | 1.0872e-09 | 4.8435e-10 | 2.7929e-11 | 180521.781
270545.406 | 6.9807e-09 | 8.3173e-09 | 2.284e-10 | 1.0196e-08 | 8.6783e-09 | 4.5593e-10 | 1.0843e-09 | 4.8026e-10 | 2.7938e-11 | 180533.937
270557.594 | 7.0266e-09 | 8.3496e-09 | 2.3019e-10 | 1.0237e-08 | 8.6634e-09 | 4.5433e-10 | 1.0937e-09 | 4.8296e-10 | 2.7797e-11 | 180546.125
270569.75 | 7.0064e-09 | 8.3559e-09 | 2.2705e-10 | 1.0213e-08 | 8.6402e-09 | 4.5266e-10 | 1.0879e-09 | 4.8431e-10 | 2.7857e-11 | 180558.281
270581.906 | 6.9972e-09 | 8.3713e-09 | 2.2835e-10 | 1.0183e-08 | 8.7319e-09 | 4.564e-10 | 1.0824e-09 | 4.8094e-10 | 2.7699e-11 | 180570.437
270594.094 | 7.0748e-09 | 8.3828e-09 | 2.2756e-10 | 1.0191e-08 | 8.7334e-09 | 4.5214e-10 | 1.0806e-09 | 4.8257e-10 | 2.7836e-11 | 180582.625
270606.25 | 6.9551e-09 | 8.3408e-09 | 2.2729e-10 | 1.0202e-08 | 8.6185e-09 | 4.543e-10 | 1.0787e-09 | 4.8155e-10 | 2.7986e-11 | 180594.781
270618.406 | 7.1078e-09 | 8.47e-09 | 2.273e-10 | 1.0258e-08 | 8.6717e-09 | 4.4807e-10 | 1.0911e-09 | 4.8025e-10 | 2.8018e-11 | 180606.937
270630.594 | 7.0768e-09 | 8.4203e-09 | 2.2753e-10 | 1.0285e-08 | 8.6461e-09 | 4.4368e-10 | 1.0865e-09 | 4.8577e-10 | 2.7644e-11 | 180619.125
270642.75 | 6.9695e-09 | 8.2349e-09 | 2.2588e-10 | 1.0211e-08 | 8.5618e-09 | 4.4451e-10 | 1.0841e-09 | 4.8437e-10 | 2.7599e-11 | 180631.281
270654.906 | 6.9739e-09 | 8.3213e-09 | 2.262e-10 | 1.0247e-08 | 8.6564e-09 | 4.4733e-10 | 1.089e-09 | 4.8154e-10 | 2.7839e-11 | 180643.437
270667.094 | 6.9339e-09 | 8.319e-09 | 2.2416e-10 | 1.027e-08 | 8.6321e-09 | 4.4274e-10 | 1.0782e-09 | 4.8258e-10 | 2.8025e-11 | 180655.625
270679.25 | 7.0163e-09 | 8.3605e-09 | 2.2577e-10 | 1.0238e-08 | 8.5304e-09 | 4.4227e-10 | 1.0944e-09 | 4.8557e-10 | 2.7766e-11 | 180667.781
270691.406 | 6.9377e-09 | 8.4315e-09 | 2.2772e-10 | 1.0199e-08 | 8.6798e-09 | 4.4649e-10 | 1.0744e-09 | 4.8577e-10 | 2.7871e-11 | 180679.937
270703.594 | 7.0255e-09 | 8.4315e-09 | 2.2819e-10 | 1.0378e-08 | 8.6341e-09 | 4.4898e-10 | 1.0954e-09 | 4.813e-10 | 2.7949e-11 | 180692.125
270715.75 | 7.0304e-09 | 8.3412e-09 | 2.2978e-10 | 1.0347e-08 | 8.6509e-09 | 4.416e-10 | 1.094e-09 | 4.788e-10 | 2.8014e-11 | 180704.281
270727.906 | 7.0232e-09 | 8.4338e-09 | 2.2851e-10 | 1.0395e-08 | 8.6951e-09 | 4.4435e-10 | 1.1026e-09 | 4.8246e-10 | 2.8254e-11 | 180716.437
270740.094 | 7.0948e-09 | 8.3961e-09 | 2.2977e-10 | 1.0327e-08 | 8.7092e-09 | 4.4154e-10 | 1.0969e-09 | 4.8638e-10 | 2.7872e-11 | 180728.625
270752.25 | 6.9573e-09 | 8.3264e-09 | 2.3124e-10 | 1.025e-08 | 8.6345e-09 | 4.3722e-10 | 1.0873e-09 | 4.9703e-10 | 2.7791e-11 | 180740.781
270764.406 | 6.9683e-09 | 8.405e-09 | 2.2813e-10 | 1.0402e-08 | 8.5216e-09 | 4.464e-10 | 1.0908e-09 | 4.8848e-10 | 2.7851e-11 | 180752.937
270776.594 | 7.0396e-09 | 8.4141e-09 | 2.3221e-10 | 1.0272e-08 | 8.5911e-09 | 4.5205e-10 | 1.1121e-09 | 4.8638e-10 | 2.7843e-11 | 180765.125
270788.75 | 7.047e-09 | 8.4166e-09 | 2.3012e-10 | 1.024e-08 | 8.631e-09 | 4.4887e-10 | 1.0965e-09 | 4.9214e-10 | 2.8501e-11 | 180777.281
270800.906 | 6.9826e-09 | 8.3491e-09 | 2.3114e-10 | 1.0265e-08 | 8.708e-09 | 4.5718e-10 | 1.0918e-09 | 4.8507e-10 | 2.7712e-11 | 180789.437
270813.094 | 7.0585e-09 | 8.275e-09 | 2.3104e-10 | 1.0429e-08 | 8.5563e-09 | 4.4816e-10 | 1.094e-09 | 4.9118e-10 | 2.7738e-11 | 180801.625
270825.25 | 6.9894e-09 | 8.2881e-09 | 2.3069e-10 | 1.0237e-08 | 8.6147e-09 | 4.4663e-10 | 1.0954e-09 | 4.8931e-10 | 2.8071e-11 | 180813.781
270837.406 | 6.9907e-09 | 8.21e-09 | 2.2899e-10 | 1.0257e-08 | 8.7573e-09 | 4.54e-10 | 1.0994e-09 | 4.8234e-10 | 2.7763e-11 | 180825.937
270849.594 | 6.9688e-09 | 8.3133e-09 | 2.3123e-10 | 1.0364e-08 | 8.7518e-09 | 4.5324e-10 | 1.0934e-09 | 4.8263e-10 | 2.8377e-11 | 180838.125
270861.75 | 6.9237e-09 | 8.3366e-09 | 2.299e-10 | 1.0314e-08 | 8.5924e-09 | 4.4982e-10 | 1.0969e-09 | 4.9077e-10 | 2.7767e-11 | 180850.281
270873.906 | 6.9241e-09 | 8.3901e-09 | 2.3088e-10 | 1.0265e-08 | 8.739e-09 | 4.5004e-10 | 1.0998e-09 | 4.8483e-10 | 2.7804e-11 | 180862.437
270886.094 | 7.0243e-09 | 8.3334e-09 | 2.2862e-10 | 1.0157e-08 | 8.699e-09 | 4.5351e-10 | 1.0954e-09 | 4.8669e-10 | 2.79e-11 | 180874.625
270898.25 | 7.001e-09 | 8.3151e-09 | 2.2751e-10 | 1.0341e-08 | 8.6598e-09 | 4.5357e-10 | 1.0883e-09 | 4.8437e-10 | 2.7575e-11 | 180886.781
270910.438 | 6.9697e-09 | 8.267e-09 | 2.2971e-10 | 1.0242e-08 | 8.6278e-09 | 4.5088e-10 | 1.0906e-09 | 4.8394e-10 | 2.7663e-11 | 180898.969
270922.594 | 7.0461e-09 | 8.3998e-09 | 2.3148e-10 | 1.0227e-08 | 8.5781e-09 | 4.5125e-10 | 1.0936e-09 | 4.8824e-10 | 2.7949e-11 | 180911.125
270934.75 | 6.9407e-09 | 8.4391e-09 | 2.317e-10 | 1.0308e-08 | 8.7554e-09 | 4.4822e-10 | 1.0921e-09 | 4.833e-10 | 2.7629e-11 | 180923.281
270946.938 | 7.0586e-09 | 8.3668e-09 | 2.3088e-10 | 1.0383e-08 | 8.4937e-09 | 4.4778e-10 | 1.0789e-09 | 4.854e-10 | 2.7809e-11 | 180935.469
270959.094 | 6.9848e-09 | 8.3858e-09 | 2.3083e-10 | 1.0227e-08 | 8.6806e-09 | 4.5753e-10 | 1.0921e-09 | 4.837e-10 | 2.7905e-11 | 180947.625
270971.25 | 6.9176e-09 | 8.278e-09 | 2.2968e-10 | 1.035e-08 | 8.6013e-09 | 4.5408e-10 | 1.0934e-09 | 4.8552e-10 | 2.7748e-11 | 180959.781
270983.438 | 6.9416e-09 | 8.4573e-09 | 2.3069e-10 | 1.0413e-08 | 8.6015e-09 | 4.4763e-10 | 1.0887e-09 | 4.7989e-10 | 2.794e-11 | 180971.969
270995.594 | 6.985e-09 | 8.295e-09 | 2.2967e-10 | 1.024e-08 | 8.6834e-09 | 4.4981e-10 | 1.0919e-09 | 4.789e-10 | 2.8101e-11 | 180984.125
271007.75 | 6.9732e-09 | 8.3559e-09 | 2.3086e-10 | 1.0255e-08 | 8.651e-09 | 4.4755e-10 | 1.0878e-09 | 4.8453e-10 | 2.7654e-11 | 180996.281
271019.938 | 6.9646e-09 | 8.28e-09 | 2.283e-10 | 1.0367e-08 | 8.6085e-09 | 4.4794e-10 | 1.0818e-09 | 4.8895e-10 | 2.7581e-11 | 181008.469
271032.094 | 6.9081e-09 | 8.3658e-09 | 2.299e-10 | 1.0294e-08 | 8.6739e-09 | 4.4681e-10 | 1.0842e-09 | 4.8186e-10 | 2.7531e-11 | 181020.625
271044.25 | 6.95e-09 | 8.3265e-09 | 2.2848e-10 | 1.0222e-08 | 8.576e-09 | 4.5066e-10 | 1.0927e-09 | 4.8295e-10 | 2.7589e-11 | 181032.781
271056.438 | 6.8506e-09 | 8.2233e-09 | 2.2802e-10 | 1.0316e-08 | 8.5897e-09 | 4.4746e-10 | 1.084e-09 | 4.7612e-10 | 2.8119e-11 | 181044.969
271068.594 | 6.9801e-09 | 8.309e-09 | 2.2709e-10 | 1.0335e-08 | 8.6234e-09 | 4.5116e-10 | 1.0902e-09 | 4.8508e-10 | 2.7625e-11 | 181057.125
271080.75 | 6.9675e-09 | 8.3229e-09 | 2.2719e-10 | 1.0267e-08 | 8.5834e-09 | 4.5554e-10 | 1.0853e-09 | 4.8503e-10 | 2.7654e-11 | 181069.281
271092.938 | 7.076e-09 | 8.367e-09 | 2.2678e-10 | 1.0255e-08 | 8.5739e-09 | 4.4457e-10 | 1.0901e-09 | 4.8135e-10 | 2.7555e-11 | 181081.469
271105.094 | 7.0115e-09 | 8.3445e-09 | 2.2773e-10 | 1.0235e-08 | 8.6056e-09 | 4.5102e-10 | 1.086e-09 | 4.8561e-10 | 2.737e-11 | 181093.625
271117.25 | 6.9271e-09 | 8.3029e-09 | 2.2897e-10 | 1.0288e-08 | 8.5802e-09 | 4.4476e-10 | 1.1018e-09 | 4.8293e-10 | 2.7487e-11 | 181105.781
271129.438 | 6.9729e-09 | 8.288e-09 | 2.2978e-10 | 1.0226e-08 | 8.6626e-09 | 4.4796e-10 | 1.0911e-09 | 4.8005e-10 | 2.7902e-11 | 181117.969
271141.594 | 6.9041e-09 | 8.33e-09 | 2.279e-10 | 1.0299e-08 | 8.5921e-09 | 4.4704e-10 | 1.0947e-09 | 4.7891e-10 | 2.8005e-11 | 181130.125
271153.75 | 6.9343e-09 | 8.3505e-09 | 2.2768e-10 | 1.0196e-08 | 8.6158e-09 | 4.4864e-10 | 1.0763e-09 | 4.8086e-10 | 2.7733e-11 | 181142.281
271165.938 | 6.9155e-09 | 8.3536e-09 | 2.2986e-10 | 1.0274e-08 | 8.6771e-09 | 4.5401e-10 | 1.1001e-09 | 4.814e-10 | 2.7823e-11 | 181154.469
271178.094 | 6.9639e-09 | 8.4001e-09 | 2.2814e-10 | 1.0182e-08 | 8.5158e-09 | 4.4929e-10 | 1.0778e-09 | 4.8399e-10 | 2.7604e-11 | 181166.625
271190.25 | 7.003e-09 | 8.2669e-09 | 2.2503e-10 | 1.0274e-08 | 8.6212e-09 | 4.4923e-10 | 1.0824e-09 | 4.8398e-10 | 2.7184e-11 | 181178.781
271202.438 | 6.9783e-09 | 8.292e-09 | 2.2729e-10 | 1.0208e-08 | 8.5251e-09 | 4.4767e-10 | 1.0829e-09 | 4.8246e-10 | 2.7538e-11 | 181190.969
271214.594 | 6.9075e-09 | 8.2299e-09 | 2.2672e-10 | 1.0301e-08 | 8.5296e-09 | 4.408e-10 | 1.0764e-09 | 4.7682e-10 | 2.7701e-11 | 181203.125
271226.75 | 6.96e-09 | 8.2257e-09 | 2.2821e-10 | 1.0051e-08 | 8.4937e-09 | 4.4496e-10 | 1.0726e-09 | 4.7469e-10 | 2.7815e-11 | 181215.281
271238.938 | 6.9975e-09 | 8.4382e-09 | 2.2389e-10 | 1.0146e-08 | 8.5773e-09 | 4.4285e-10 | 1.0775e-09 | 4.7722e-10 | 2.7663e-11 | 181227.469
271251.094 | 6.9258e-09 | 8.3517e-09 | 2.2678e-10 | 1.0161e-08 | 8.5438e-09 | 4.4805e-10 | 1.078e-09 | 4.7593e-10 | 2.7927e-11 | 181239.625
271263.25 | 6.8911e-09 | 8.3513e-09 | 2.2684e-10 | 1.0148e-08 | 8.5366e-09 | 4.4495e-10 | 1.0881e-09 | 4.785e-10 | 2.7491e-11 | 181251.781
271275.438 | 6.8856e-09 | 8.2896e-09 | 2.2418e-10 | 1.0102e-08 | 8.5954e-09 | 4.4706e-10 | 1.0819e-09 | 4.7816e-10 | 2.7444e-11 | 181263.969
271287.594 | 6.8505e-09 | 8.3243e-09 | 2.2679e-10 | 1.0139e-08 | 8.5799e-09 | 4.4169e-10 | 1.0818e-09 | 4.7936e-10 | 2.7372e-11 | 181276.125
271299.781 | 6.8786e-09 | 8.3619e-09 | 2.2755e-10 | 1.0203e-08 | 8.5664e-09 | 4.4534e-10 | 1.0707e-09 | 4.7866e-10 | 2.7705e-11 | 181288.312
271311.938 | 6.9414e-09 | 8.2586e-09 | 2.2814e-10 | 1.0176e-08 | 8.5818e-09 | 4.4351e-10 | 1.0895e-09 | 4.737e-10 | 2.7673e-11 | 181300.469
271324.094 | 6.9247e-09 | 8.3963e-09 | 2.2687e-10 | 1.012e-08 | 8.5453e-09 | 4.4531e-10 | 1.0843e-09 | 4.757e-10 | 2.7325e-11 | 181312.625
271336.281 | 6.8341e-09 | 8.2514e-09 | 2.2745e-10 | 1.0156e-08 | 8.5613e-09 | 4.466e-10 | 1.0749e-09 | 4.7526e-10 | 2.7598e-11 | 181324.812
271348.438 | 6.9323e-09 | 8.3452e-09 | 2.2789e-10 | 9.9682e-09 | 8.5916e-09 | 4.4493e-10 | 1.0804e-09 | 4.7858e-10 | 2.7567e-11 | 181336.969
271360.594 | 6.8917e-09 | 8.3633e-09 | 2.2819e-10 | 1.0181e-08 | 8.5048e-09 | 4.4762e-10 | 1.0704e-09 | 4.8132e-10 | 2.7342e-11 | 181349.125
271372.781 | 6.9299e-09 | 8.3415e-09 | 2.2706e-10 | 1.015e-08 | 8.5169e-09 | 4.4236e-10 | 1.0842e-09 | 4.7194e-10 | 2.7431e-11 | 181361.312
271384.938 | 6.948e-09 | 8.3349e-09 | 2.2659e-10 | 1.0038e-08 | 8.6966e-09 | 4.4433e-10 | 1.0875e-09 | 4.7584e-10 | 2.7515e-11 | 181373.469
271397.094 | 7.0062e-09 | 8.3496e-09 | 2.2566e-10 | 1.0094e-08 | 8.6009e-09 | 4.434e-10 | 1.0839e-09 | 4.7752e-10 | 2.7697e-11 | 181385.625
271409.281 | 6.9029e-09 | 8.3242e-09 | 2.2632e-10 | 1.0259e-08 | 8.6059e-09 | 4.4306e-10 | 1.0875e-09 | 4.7711e-10 | 2.7795e-11 | 181397.812
271421.438 | 6.9349e-09 | 8.2055e-09 | 2.2625e-10 | 1.0106e-08 | 8.6398e-09 | 4.4271e-10 | 1.0697e-09 | 4.7696e-10 | 2.7628e-11 | 181409.969
271433.594 | 6.9008e-09 | 8.434e-09 | 2.2551e-10 | 1.0203e-08 | 8.5468e-09 | 4.4185e-10 | 1.0766e-09 | 4.8174e-10 | 2.7636e-11 | 181422.125
271445.781 | 6.9387e-09 | 8.2627e-09 | 2.2675e-10 | 1.0022e-08 | 8.5956e-09 | 4.4406e-10 | 1.077e-09 | 4.8039e-10 | 2.7532e-11 | 181434.312
271457.938 | 7.0291e-09 | 8.2708e-09 | 2.2531e-10 | 1.014e-08 | 8.4369e-09 | 4.4085e-10 | 1.0723e-09 | 4.7952e-10 | 2.759e-11 | 181446.469
271470.094 | 6.8963e-09 | 8.2954e-09 | 2.2656e-10 | 1.0079e-08 | 8.581e-09 | 4.451e-10 | 1.0749e-09 | 4.8071e-10 | 2.7523e-11 | 181458.625
271482.281 | 6.9418e-09 | 8.3112e-09 | 2.2558e-10 | 1.0205e-08 | 8.5513e-09 | 4.4603e-10 | 1.0792e-09 | 4.8077e-10 | 2.7334e-11 | 181470.812
271494.438 | 6.9952e-09 | 8.2966e-09 | 2.2646e-10 | 1.0184e-08 | 8.8073e-09 | 4.4467e-10 | 1.073e-09 | 4.8283e-10 | 2.7135e-11 | 181482.969
271506.594 | 6.9619e-09 | 8.2605e-09 | 2.2823e-10 | 1.0192e-08 | 8.7313e-09 | 4.4494e-10 | 1.0857e-09 | 4.8058e-10 | 2.7637e-11 | 181495.125
271518.781 | 6.9382e-09 | 8.3702e-09 | 2.2803e-10 | 1.0165e-08 | 8.6614e-09 | 4.3596e-10 | 1.0784e-09 | 4.8242e-10 | 2.7489e-11 | 181507.312
271530.938 | 6.9271e-09 | 8.2325e-09 | 2.2615e-10 | 1.0069e-08 | 8.6446e-09 | 4.4725e-10 | 1.0896e-09 | 4.7976e-10 | 2.7697e-11 | 181519.469
271543.094 | 6.9029e-09 | 8.4138e-09 | 2.275e-10 | 1.024e-08 | 8.5399e-09 | 4.435e-10 | 1.0826e-09 | 4.7165e-10 | 2.7727e-11 | 181531.625
271555.281 | 6.8406e-09 | 8.255e-09 | 2.2682e-10 | 1.0221e-08 | 8.5816e-09 | 4.4287e-10 | 1.0797e-09 | 4.8008e-10 | 2.7642e-11 | 181543.812
271567.438 | 6.9106e-09 | 8.345e-09 | 2.2523e-10 | 1.0114e-08 | 8.5428e-09 | 4.3812e-10 | 1.0857e-09 | 4.8335e-10 | 2.7614e-11 | 181555.969
271579.594 | 6.9458e-09 | 8.332e-09 | 2.2812e-10 | 1.0114e-08 | 8.6406e-09 | 4.4343e-10 | 1.1062e-09 | 4.8129e-10 | 2.7396e-11 | 181568.125
271591.781 | 6.9796e-09 | 8.4121e-09 | 2.2641e-10 | 1.022e-08 | 8.6472e-09 | 4.4289e-10 | 1.087e-09 | 4.8337e-10 | 2.7288e-11 | 181580.312
271603.938 | 6.9411e-09 | 8.3285e-09 | 2.2716e-10 | 1.0189e-08 | 8.6508e-09 | 4.4729e-10 | 1.0818e-09 | 4.7459e-10 | 2.756e-11 | 181592.469
271616.094 | 6.9788e-09 | 8.2615e-09 | 2.2497e-10 | 1.0113e-08 | 8.6206e-09 | 4.4456e-10 | 1.0924e-09 | 4.8018e-10 | 2.754e-11 | 181604.625
271628.281 | 7.0444e-09 | 8.3823e-09 | 2.2514e-10 | 1.015e-08 | 8.6676e-09 | 4.4482e-10 | 1.085e-09 | 4.8123e-10 | 2.7444e-11 | 181616.812
271640.438 | 6.979e-09 | 8.381e-09 | 2.2789e-10 | 1.0256e-08 | 8.5791e-09 | 4.4398e-10 | 1.0731e-09 | 4.7126e-10 | 2.7769e-11 | 181628.969
271652.594 | 6.9778e-09 | 8.3626e-09 | 2.2635e-10 | 1.0218e-08 | 8.6239e-09 | 4.4654e-10 | 1.0847e-09 | 4.7469e-10 | 2.7524e-11 | 181641.125
271664.781 | 7.0413e-09 | 8.4558e-09 | 2.2578e-10 | 1.0086e-08 | 8.5893e-09 | 4.4344e-10 | 1.0825e-09 | 4.7729e-10 | 2.7624e-11 | 181653.312
271676.938 | 6.9887e-09 | 8.3391e-09 | 2.2437e-10 | 1.017e-08 | 8.5643e-09 | 4.4057e-10 | 1.082e-09 | 4.7185e-10 | 2.7444e-11 | 181665.469
271689.125 | 6.99e-09 | 8.3227e-09 | 2.2683e-10 | 1.0104e-08 | 8.6512e-09 | 4.4183e-10 | 1.0663e-09 | 4.7497e-10 | 2.7619e-11 | 181677.656
271701.281 | 6.9338e-09 | 8.3485e-09 | 2.2607e-10 | 1.0112e-08 | 8.6254e-09 | 4.4612e-10 | 1.081e-09 | 4.7519e-10 | 2.7837e-11 | 181689.812
271713.438 | 6.9447e-09 | 8.2976e-09 | 2.2531e-10 | 1.0025e-08 | 8.5246e-09 | 4.4017e-10 | 1.0788e-09 | 4.8022e-10 | 2.7505e-11 | 181701.969
271725.625 | 6.8875e-09 | 8.3068e-09 | 2.2871e-10 | 1.0154e-08 | 8.583e-09 | 4.4281e-10 | 1.0715e-09 | 4.7782e-10 | 2.7528e-11 | 181714.156
271737.781 | 6.9379e-09 | 8.3438e-09 | 2.2628e-10 | 9.9039e-09 | 8.5709e-09 | 4.4311e-10 | 1.0778e-09 | 4.7401e-10 | 2.7256e-11 | 181726.312
271749.938 | 6.9461e-09 | 8.3694e-09 | 2.2725e-10 | 1.0207e-08 | 8.5815e-09 | 4.3779e-10 | 1.0713e-09 | 4.7451e-10 | 2.7612e-11 | 181738.469
271762.125 | 6.9369e-09 | 8.3698e-09 | 2.3002e-10 | 1.0112e-08 | 8.6158e-09 | 4.4152e-10 | 1.0851e-09 | 4.8228e-10 | 2.7621e-11 | 181750.656
271774.281 | 7.0119e-09 | 8.3493e-09 | 2.266e-10 | 1.015e-08 | 8.5731e-09 | 4.3885e-10 | 1.0743e-09 | 4.7902e-10 | 2.7776e-11 | 181762.812
271786.438 | 6.8986e-09 | 8.352e-09 | 2.2979e-10 | 1.0269e-08 | 8.546e-09 | 4.4359e-10 | 1.0805e-09 | 4.7642e-10 | 2.7774e-11 | 181774.969
271798.625 | 6.9477e-09 | 8.4244e-09 | 2.253e-10 | 1.0154e-08 | 8.5298e-09 | 4.4651e-10 | 1.085e-09 | 4.7976e-10 | 2.7461e-11 | 181787.156
271810.781 | 6.9837e-09 | 8.3512e-09 | 2.2569e-10 | 1.0183e-08 | 8.5916e-09 | 4.4082e-10 | 1.0751e-09 | 4.8398e-10 | 2.7965e-11 | 181799.312
271822.938 | 6.9513e-09 | 8.3179e-09 | 2.2691e-10 | 1.0132e-08 | 8.7112e-09 | 4.4151e-10 | 1.0807e-09 | 4.7662e-10 | 2.7859e-11 | 181811.469
271835.125 | 6.9996e-09 | 8.2481e-09 | 2.2799e-10 | 1.024e-08 | 8.596e-09 | 4.4439e-10 | 1.0748e-09 | 4.8113e-10 | 2.7726e-11 | 181823.656
271847.281 | 6.9613e-09 | 8.3364e-09 | 2.2813e-10 | 1.0147e-08 | 8.5236e-09 | 4.4273e-10 | 1.0816e-09 | 4.7633e-10 | 2.7468e-11 | 181835.812
271859.438 | 6.9873e-09 | 8.2999e-09 | 2.2877e-10 | 1.0227e-08 | 8.5877e-09 | 4.4025e-10 | 1.0767e-09 | 4.7629e-10 | 2.7486e-11 | 181847.969
271871.625 | 7.0206e-09 | 8.2515e-09 | 2.2782e-10 | 1.0194e-08 | 8.6403e-09 | 4.4697e-10 | 1.0844e-09 | 4.7585e-10 | 2.7678e-11 | 181860.156
271883.781 | 6.9763e-09 | 8.3647e-09 | 2.2805e-10 | 1.0116e-08 | 8.5514e-09 | 4.4232e-10 | 1.0909e-09 | 4.7438e-10 | 2.7477e-11 | 181872.312
271895.938 | 6.9579e-09 | 8.3796e-09 | 2.2869e-10 | 1.0105e-08 | 8.5782e-09 | 4.4016e-10 | 1.0787e-09 | 4.74e-10 | 2.7612e-11 | 181884.469
271908.125 | 6.9407e-09 | 8.3996e-09 | 2.2843e-10 | 1.0171e-08 | 8.5865e-09 | 4.4168e-10 | 1.0788e-09 | 4.7514e-10 | 2.7535e-11 | 181896.656
271920.281 | 6.9622e-09 | 8.3335e-09 | 2.2693e-10 | 1.0186e-08 | 8.6947e-09 | 4.3873e-10 | 1.0811e-09 | 4.7917e-10 | 2.7419e-11 | 181908.812
271932.438 | 6.947e-09 | 8.2745e-09 | 2.2787e-10 | 1.032e-08 | 8.6401e-09 | 4.4028e-10 | 1.0833e-09 | 4.7945e-10 | 2.7624e-11 | 181920.969
271944.625 | 6.9778e-09 | 8.4014e-09 | 2.2671e-10 | 1.0191e-08 | 8.613e-09 | 4.4262e-10 | 1.0908e-09 | 4.7948e-10 | 2.7697e-11 | 181933.156
271956.781 | 6.9504e-09 | 8.3678e-09 | 2.2819e-10 | 1.0192e-08 | 8.59e-09 | 4.4234e-10 | 1.076e-09 | 4.7726e-10 | 2.7763e-11 | 181945.312
271968.938 | 6.932e-09 | 8.2945e-09 | 2.2858e-10 | 1.0167e-08 | 8.6887e-09 | 4.3764e-10 | 1.074e-09 | 4.8369e-10 | 2.7269e-11 | 181957.469
271981.125 | 7e-09 | 8.2905e-09 | 2.2966e-10 | 1.0087e-08 | 8.6025e-09 | 4.3991e-10 | 1.0763e-09 | 4.807e-10 | 2.7595e-11 | 181969.656
271993.281 | 6.9746e-09 | 8.3457e-09 | 2.2353e-10 | 1.0241e-08 | 8.5173e-09 | 4.4148e-10 | 1.0894e-09 | 4.7834e-10 | 2.7362e-11 | 181981.812
272005.438 | 6.9108e-09 | 8.3815e-09 | 2.2706e-10 | 1.0071e-08 | 8.6259e-09 | 4.4617e-10 | 1.0856e-09 | 4.766e-10 | 2.7532e-11 | 181993.969
272017.625 | 6.8817e-09 | 8.3085e-09 | 2.2898e-10 | 1.0205e-08 | 8.6734e-09 | 4.4109e-10 | 1.0851e-09 | 4.7835e-10 | 2.748e-11 | 182006.156
272029.781 | 6.9389e-09 | 8.267e-09 | 2.2711e-10 | 1.0222e-08 | 8.6268e-09 | 4.4136e-10 | 1.0801e-09 | 4.7807e-10 | 2.7511e-11 | 182018.312
272041.938 | 6.91e-09 | 8.3008e-09 | 2.2871e-10 | 1.0179e-08 | 8.5803e-09 | 4.3965e-10 | 1.0836e-09 | 4.7348e-10 | 2.7975e-11 | 182030.469
272054.125 | 6.9417e-09 | 8.2623e-09 | 2.2707e-10 | 1.0223e-08 | 8.653e-09 | 4.4534e-10 | 1.0926e-09 | 4.8578e-10 | 2.7808e-11 | 182042.656
272066.281 | 6.9264e-09 | 8.308e-09 | 2.2622e-10 | 1.0258e-08 | 8.5748e-09 | 4.4392e-10 | 1.0719e-09 | 4.7334e-10 | 2.768e-11 | 182054.812
272078.469 | 6.9262e-09 | 8.3683e-09 | 2.2798e-10 | 1.0248e-08 | 8.6498e-09 | 4.4324e-10 | 1.0739e-09 | 4.8222e-10 | 2.7635e-11 | 182067
272090.625 | 7.0272e-09 | 8.3612e-09 | 2.267e-10 | 1.0159e-08 | 8.6516e-09 | 4.4134e-10 | 1.0812e-09 | 4.8065e-10 | 2.7675e-11 | 182079.156
272102.781 | 7.0546e-09 | 8.2461e-09 | 2.2779e-10 | 1.0208e-08 | 8.5449e-09 | 4.4497e-10 | 1.0917e-09 | 4.8318e-10 | 2.7906e-11 | 182091.312
272114.969 | 6.9992e-09 | 8.3097e-09 | 2.2604e-10 | 1.0175e-08 | 8.5827e-09 | 4.4283e-10 | 1.0874e-09 | 4.8517e-10 | 2.7629e-11 | 182103.5
272127.125 | 6.9498e-09 | 8.3434e-09 | 2.2725e-10 | 1.0092e-08 | 8.6604e-09 | 4.4288e-10 | 1.0838e-09 | 4.8278e-10 | 2.7542e-11 | 182115.656
272139.281 | 7.1054e-09 | 8.3054e-09 | 2.2677e-10 | 1.0249e-08 | 8.6506e-09 | 4.4097e-10 | 1.0753e-09 | 4.8499e-10 | 2.7406e-11 | 182127.812
272151.469 | 7.0227e-09 | 8.3467e-09 | 2.2579e-10 | 1.0065e-08 | 8.6043e-09 | 4.4271e-10 | 1.0649e-09 | 4.8267e-10 | 2.7903e-11 | 182140
272163.625 | 7.0745e-09 | 8.2497e-09 | 2.2797e-10 | 1.0151e-08 | 8.6579e-09 | 4.4106e-10 | 1.091e-09 | 4.8721e-10 | 2.7804e-11 | 182152.156
272175.781 | 7.051e-09 | 8.4202e-09 | 2.2898e-10 | 1.0258e-08 | 8.5958e-09 | 4.4325e-10 | 1.0894e-09 | 4.8444e-10 | 2.7517e-11 | 182164.312
272187.969 | 6.9514e-09 | 8.3893e-09 | 2.2781e-10 | 1.0242e-08 | 8.6571e-09 | 4.4174e-10 | 1.095e-09 | 4.812e-10 | 2.8063e-11 | 182176.5
272200.125 | 7.0064e-09 | 8.3487e-09 | 2.2552e-10 | 1.0095e-08 | 8.5863e-09 | 4.4186e-10 | 1.0772e-09 | 4.7929e-10 | 2.771e-11 | 182188.656
272212.281 | 6.9798e-09 | 8.3753e-09 | 2.2919e-10 | 1.0189e-08 | 8.7224e-09 | 4.4301e-10 | 1.0852e-09 | 4.8767e-10 | 2.7465e-11 | 182200.812
272224.469 | 6.919e-09 | 8.3253e-09 | 2.2864e-10 | 1.0159e-08 | 8.6293e-09 | 4.4267e-10 | 1.0777e-09 | 4.8181e-10 | 2.7654e-11 | 182213
272236.625 | 7.0015e-09 | 8.4338e-09 | 2.2931e-10 | 1.0177e-08 | 8.636e-09 | 4.4357e-10 | 1.0863e-09 | 4.8445e-10 | 2.7676e-11 | 182225.156
272248.781 | 6.9763e-09 | 8.3924e-09 | 2.2595e-10 | 1.022e-08 | 8.5975e-09 | 4.4231e-10 | 1.0996e-09 | 4.7829e-10 | 2.8001e-11 | 182237.312
272260.969 | 6.9975e-09 | 8.2955e-09 | 2.2909e-10 | 1.028e-08 | 8.6318e-09 | 4.4342e-10 | 1.0801e-09 | 4.7967e-10 | 2.7641e-11 | 182249.5
272273.125 | 7.0939e-09 | 8.3295e-09 | 2.2593e-10 | 1.0193e-08 | 8.6683e-09 | 4.432e-10 | 1.0966e-09 | 4.7962e-10 | 2.7522e-11 | 182261.656
272285.281 | 6.9867e-09 | 8.3236e-09 | 2.3071e-10 | 1.0177e-08 | 8.6036e-09 | 4.4805e-10 | 1.0895e-09 | 4.8255e-10 | 2.7814e-11 | 182273.812
272297.469 | 6.9702e-09 | 8.3604e-09 | 2.2893e-10 | 1.017e-08 | 8.6308e-09 | 4.4286e-10 | 1.0953e-09 | 4.8075e-10 | 2.7839e-11 | 182286
272309.625 | 6.9351e-09 | 8.3079e-09 | 2.2674e-10 | 1.0284e-08 | 8.6344e-09 | 4.3969e-10 | 1.0888e-09 | 4.752e-10 | 2.7881e-11 | 182298.156
272321.781 | 7.0257e-09 | 8.3487e-09 | 2.2898e-10 | 1.025e-08 | 8.6105e-09 | 4.3961e-10 | 1.0791e-09 | 4.8188e-10 | 2.7931e-11 | 182310.312
272333.969 | 6.9531e-09 | 8.3021e-09 | 2.2658e-10 | 1.0098e-08 | 8.5451e-09 | 4.4379e-10 | 1.083e-09 | 4.8214e-10 | 2.7657e-11 | 182322.5
272346.125 | 6.9235e-09 | 8.3405e-09 | 2.2789e-10 | 1.0178e-08 | 8.671e-09 | 4.4224e-10 | 1.0888e-09 | 4.788e-10 | 2.7972e-11 | 182334.656
272358.281 | 7.0175e-09 | 8.3294e-09 | 2.2754e-10 | 1.0347e-08 | 8.6637e-09 | 4.4153e-10 | 1.0797e-09 | 4.7953e-10 | 2.7496e-11 | 182346.812
272370.469 | 6.9692e-09 | 8.3419e-09 | 2.2732e-10 | 1.025e-08 | 8.6308e-09 | 4.4402e-10 | 1.0803e-09 | 4.8475e-10 | 2.7592e-11 | 182359
272382.625 | 7.0274e-09 | 8.3276e-09 | 2.2855e-10 | 1.0178e-08 | 8.5521e-09 | 4.3587e-10 | 1.086e-09 | 4.8033e-10 | 2.7636e-11 | 182371.156
272394.781 | 6.9395e-09 | 8.2255e-09 | 2.3109e-10 | 1.0266e-08 | 8.6374e-09 | 4.4611e-10 | 1.0787e-09 | 4.8358e-10 | 2.7809e-11 | 182383.312
272406.969 | 6.9153e-09 | 8.3258e-09 | 2.2688e-10 | 1.0253e-08 | 8.5022e-09 | 4.4396e-10 | 1.0812e-09 | 4.8654e-10 | 2.7642e-11 | 182395.5
272419.125 | 6.9292e-09 | 8.4174e-09 | 2.3067e-10 | 1.0174e-08 | 8.5639e-09 | 4.4135e-10 | 1.0858e-09 | 4.811e-10 | 2.7536e-11 | 182407.656
272431.313 | 7.018e-09 | 8.3744e-09 | 2.2607e-10 | 1.0315e-08 | 8.5973e-09 | 4.4045e-10 | 1.0915e-09 | 4.8149e-10 | 2.7795e-11 | 182419.844
272443.469 | 6.9813e-09 | 8.3096e-09 | 2.3047e-10 | 1.0237e-08 | 8.5858e-09 | 4.4198e-10 | 1.0918e-09 | 4.8388e-10 | 2.7799e-11 | 182432
272455.625 | 6.936e-09 | 8.3193e-09 | 2.279e-10 | 1.0097e-08 | 8.5478e-09 | 4.4119e-10 | 1.0909e-09 | 4.7958e-10 | 2.7688e-11 | 182444.156
272467.813 | 6.9467e-09 | 8.3767e-09 | 2.2563e-10 | 1.0183e-08 | 8.6451e-09 | 4.433e-10 | 1.0812e-09 | 4.8152e-10 | 2.7786e-11 | 182456.344
272479.969 | 6.9022e-09 | 8.3993e-09 | 2.2822e-10 | 1.0236e-08 | 8.5873e-09 | 4.511e-10 | 1.087e-09 | 4.8615e-10 | 2.7966e-11 | 182468.5
272492.125 | 6.9842e-09 | 8.3321e-09 | 2.2646e-10 | 1.0182e-08 | 8.5962e-09 | 4.4957e-10 | 1.0814e-09 | 4.7922e-10 | 2.8018e-11 | 182480.656
272504.313 | 7.0151e-09 | 8.3374e-09 | 2.2927e-10 | 1.0112e-08 | 8.5962e-09 | 4.4195e-10 | 1.079e-09 | 4.7795e-10 | 2.78e-11 | 182492.844
272516.469 | 6.9281e-09 | 8.3078e-09 | 2.2748e-10 | 1.0213e-08 | 8.6489e-09 | 4.461e-10 | 1.0825e-09 | 4.8176e-10 | 2.7602e-11 | 182505
272528.625 | 6.9289e-09 | 8.2676e-09 | 2.2891e-10 | 1.005e-08 | 8.5565e-09 | 4.4748e-10 | 1.0775e-09 | 4.8307e-10 | 2.7719e-11 | 182517.156
272540.813 | 6.9514e-09 | 8.3443e-09 | 2.2879e-10 | 1.0184e-08 | 8.7074e-09 | 4.4179e-10 | 1.0853e-09 | 4.8144e-10 | 2.7819e-11 | 182529.344
272552.969 | 7.0117e-09 | 8.3448e-09 | 2.2898e-10 | 1.0118e-08 | 8.5816e-09 | 4.4394e-10 | 1.0761e-09 | 4.856e-10 | 2.7794e-11 | 182541.5
272565.125 | 6.9076e-09 | 8.3218e-09 | 2.2976e-10 | 1.0144e-08 | 8.6718e-09 | 4.4561e-10 | 1.0833e-09 | 4.8109e-10 | 2.7891e-11 | 182553.656
272577.313 | 7.0208e-09 | 8.3482e-09 | 2.2988e-10 | 1.0319e-08 | 8.7323e-09 | 4.4778e-10 | 1.0956e-09 | 4.8168e-10 | 2.7662e-11 | 182565.844
272589.469 | 6.9579e-09 | 8.2117e-09 | 2.2807e-10 | 1.0263e-08 | 8.6167e-09 | 4.4026e-10 | 1.0707e-09 | 4.8123e-10 | 2.7661e-11 | 182578
272601.625 | 6.9844e-09 | 8.3277e-09 | 2.2782e-10 | 1.0209e-08 | 8.6467e-09 | 4.404e-10 | 1.0989e-09 | 4.8315e-10 | 2.8166e-11 | 182590.156
272613.813 | 6.9901e-09 | 8.2693e-09 | 2.2877e-10 | 1.0165e-08 | 8.6305e-09 | 4.4026e-10 | 1.1021e-09 | 4.825e-10 | 2.7538e-11 | 182602.344
272625.969 | 6.9753e-09 | 8.2526e-09 | 2.2857e-10 | 1.018e-08 | 8.576e-09 | 4.4043e-10 | 1.0882e-09 | 4.7758e-10 | 2.7436e-11 | 182614.5
272638.125 | 6.9491e-09 | 8.2932e-09 | 2.2939e-10 | 1.0254e-08 | 8.5387e-09 | 4.4091e-10 | 1.093e-09 | 4.8353e-10 | 2.7473e-11 | 182626.656
272650.313 | 6.8717e-09 | 8.3443e-09 | 2.2853e-10 | 1.0314e-08 | 8.5847e-09 | 4.436e-10 | 1.0933e-09 | 4.8232e-10 | 2.7582e-11 | 182638.844
272662.469 | 7.0001e-09 | 8.3873e-09 | 2.2791e-10 | 1.0222e-08 | 8.6679e-09 | 4.4297e-10 | 1.0799e-09 | 4.8025e-10 | 2.7877e-11 | 182651
272674.625 | 6.9901e-09 | 8.2226e-09 | 2.3132e-10 | 1.019e-08 | 8.4882e-09 | 4.4709e-10 | 1.0882e-09 | 4.8095e-10 | 2.768e-11 | 182663.156
272686.813 | 7.0235e-09 | 8.31e-09 | 2.2862e-10 | 1.0371e-08 | 8.5913e-09 | 4.4389e-10 | 1.0868e-09 | 4.8531e-10 | 2.7437e-11 | 182675.344
272698.969 | 6.9355e-09 | 8.304e-09 | 2.2825e-10 | 1.0276e-08 | 8.6054e-09 | 4.4693e-10 | 1.0922e-09 | 4.7858e-10 | 2.766e-11 | 182687.5
272711.125 | 6.937e-09 | 8.2807e-09 | 2.3047e-10 | 1.0217e-08 | 8.6448e-09 | 4.4278e-10 | 1.0831e-09 | 4.8137e-10 | 2.7699e-11 | 182699.656
272723.313 | 6.8783e-09 | 8.3621e-09 | 2.2794e-10 | 1.0226e-08 | 8.6335e-09 | 4.4342e-10 | 1.0873e-09 | 4.7902e-10 | 2.7767e-11 | 182711.844
272735.469 | 7.0694e-09 | 8.3683e-09 | 2.2998e-10 | 1.0168e-08 | 8.5998e-09 | 4.4254e-10 | 1.0867e-09 | 4.7628e-10 | 2.7734e-11 | 182724
272747.625 | 6.9069e-09 | 8.3363e-09 | 2.2995e-10 | 1.0282e-08 | 8.641e-09 | 4.424e-10 | 1.091e-09 | 4.7999e-10 | 2.7714e-11 | 182736.156
272759.813 | 6.9208e-09 | 8.2864e-09 | 2.2685e-10 | 1.0284e-08 | 8.6433e-09 | 4.418e-10 | 1.0879e-09 | 4.8587e-10 | 2.8013e-11 | 182748.344
272771.969 | 6.9283e-09 | 8.2917e-09 | 2.2893e-10 | 1.0235e-08 | 8.7216e-09 | 4.3983e-10 | 1.0905e-09 | 4.8673e-10 | 2.7707e-11 | 182760.5
272784.125 | 6.9158e-09 | 8.2651e-09 | 2.2906e-10 | 1.0256e-08 | 8.6068e-09 | 4.4403e-10 | 1.0763e-09 | 4.7865e-10 | 2.7537e-11 | 182772.656
272796.313 | 6.9476e-09 | 8.3169e-09 | 2.3114e-10 | 1.0338e-08 | 8.6326e-09 | 4.4581e-10 | 1.0926e-09 | 4.7655e-10 | 2.7793e-11 | 182784.844
272808.469 | 6.8914e-09 | 8.3944e-09 | 2.2771e-10 | 1.0229e-08 | 8.5951e-09 | 4.4294e-10 | 1.0811e-09 | 4.8177e-10 | 2.7077e-11 | 182797
272820.656 | 6.972e-09 | 8.3448e-09 | 2.2651e-10 | 1.0307e-08 | 8.6582e-09 | 4.3814e-10 | 1.077e-09 | 4.8008e-10 | 2.7437e-11 | 182809.187
272832.813 | 6.9601e-09 | 8.3768e-09 | 2.2538e-10 | 1.0162e-08 | 8.5365e-09 | 4.4687e-10 | 1.0761e-09 | 4.7686e-10 | 2.7499e-11 | 182821.344
272844.969 | 6.8785e-09 | 8.2417e-09 | 2.2935e-10 | 1.0292e-08 | 8.598e-09 | 4.398e-10 | 1.0867e-09 | 4.7955e-10 | 2.7443e-11 | 182833.5
272857.156 | 6.9812e-09 | 8.3419e-09 | 2.2573e-10 | 1.0177e-08 | 8.5066e-09 | 4.3986e-10 | 1.0767e-09 | 4.7969e-10 | 2.7609e-11 | 182845.687
272869.313 | 6.9076e-09 | 8.2631e-09 | 2.2749e-10 | 1.0299e-08 | 8.5049e-09 | 4.3655e-10 | 1.0803e-09 | 4.7672e-10 | 2.7366e-11 | 182857.844
272881.469 | 6.8881e-09 | 8.3425e-09 | 2.2779e-10 | 1.0231e-08 | 8.5982e-09 | 4.3909e-10 | 1.0719e-09 | 4.8063e-10 | 2.729e-11 | 182870
272893.656 | 6.9184e-09 | 8.2477e-09 | 2.2651e-10 | 1.029e-08 | 8.6359e-09 | 4.3566e-10 | 1.0843e-09 | 4.7896e-10 | 2.761e-11 | 182882.187
272905.813 | 6.9871e-09 | 8.2444e-09 | 2.2611e-10 | 1.025e-08 | 8.5424e-09 | 4.4296e-10 | 1.0737e-09 | 4.7996e-10 | 2.7447e-11 | 182894.344
272917.969 | 6.9741e-09 | 8.3446e-09 | 2.2855e-10 | 1.0122e-08 | 8.548e-09 | 4.4149e-10 | 1.081e-09 | 4.7611e-10 | 2.7335e-11 | 182906.5
272930.156 | 6.9266e-09 | 8.3597e-09 | 2.2802e-10 | 1.016e-08 | 8.5489e-09 | 4.4358e-10 | 1.076e-09 | 4.8035e-10 | 2.7433e-11 | 182918.687
272942.313 | 6.9243e-09 | 8.3106e-09 | 2.2915e-10 | 1.0106e-08 | 8.5181e-09 | 4.4063e-10 | 1.0797e-09 | 4.7531e-10 | 2.7474e-11 | 182930.844
272954.469 | 6.9399e-09 | 8.2694e-09 | 2.2536e-10 | 1.0157e-08 | 8.5149e-09 | 4.421e-10 | 1.0763e-09 | 4.8498e-10 | 2.768e-11 | 182943
272966.656 | 6.8945e-09 | 8.2542e-09 | 2.2412e-10 | 1.0187e-08 | 8.5495e-09 | 4.4199e-10 | 1.0783e-09 | 4.7679e-10 | 2.7441e-11 | 182955.187
272978.813 | 6.9223e-09 | 8.2643e-09 | 2.2286e-10 | 1.0117e-08 | 8.5569e-09 | 4.4099e-10 | 1.0898e-09 | 4.7715e-10 | 2.7486e-11 | 182967.344
272990.969 | 6.9163e-09 | 8.2437e-09 | 2.2933e-10 | 1.0255e-08 | 8.5749e-09 | 4.3811e-10 | 1.0927e-09 | 4.7784e-10 | 2.7472e-11 | 182979.5
273003.156 | 6.885e-09 | 8.3019e-09 | 2.2555e-10 | 9.9955e-09 | 8.598e-09 | 4.455e-10 | 1.0769e-09 | 4.8193e-10 | 2.7374e-11 | 182991.687
273015.313 | 6.9234e-09 | 8.227e-09 | 2.2675e-10 | 1.0017e-08 | 8.546e-09 | 4.4105e-10 | 1.0763e-09 | 4.7555e-10 | 2.7117e-11 | 183003.844
273027.469 | 6.9272e-09 | 8.2348e-09 | 2.259e-10 | 1.0138e-08 | 8.5315e-09 | 4.4185e-10 | 1.0832e-09 | 4.7547e-10 | 2.6935e-11 | 183016
273039.656 | 6.8627e-09 | 8.2117e-09 | 2.2671e-10 | 1.016e-08 | 8.6003e-09 | 4.4467e-10 | 1.0731e-09 | 4.7919e-10 | 2.7351e-11 | 183028.187
273051.813 | 6.8804e-09 | 8.2341e-09 | 2.2474e-10 | 1.0047e-08 | 8.6522e-09 | 4.3288e-10 | 1.0779e-09 | 4.7598e-10 | 2.7344e-11 | 183040.344
273063.969 | 6.8762e-09 | 8.2298e-09 | 2.2629e-10 | 1.0097e-08 | 8.6626e-09 | 4.38e-10 | 1.075e-09 | 4.76e-10 | 2.7375e-11 | 183052.5
273076.156 | 6.7775e-09 | 8.2154e-09 | 2.2564e-10 | 1.0142e-08 | 8.5492e-09 | 4.4214e-10 | 1.0796e-09 | 4.7976e-10 | 2.7322e-11 | 183064.687
273088.313 | 6.9076e-09 | 8.2032e-09 | 2.2529e-10 | 9.9779e-09 | 8.5883e-09 | 4.3703e-10 | 1.0725e-09 | 4.7956e-10 | 2.7156e-11 | 183076.844
273100.469 | 6.8761e-09 | 8.3138e-09 | 2.2681e-10 | 1.0004e-08 | 8.5669e-09 | 4.3493e-10 | 1.069e-09 | 4.7162e-10 | 2.752e-11 | 183089
273112.656 | 6.8836e-09 | 8.3078e-09 | 2.2317e-10 | 1.0075e-08 | 8.547e-09 | 4.4151e-10 | 1.0715e-09 | 4.7485e-10 | 2.7654e-11 | 183101.187
273124.813 | 6.9122e-09 | 8.2619e-09 | 2.2574e-10 | 1.0083e-08 | 8.6018e-09 | 4.3232e-10 | 1.0757e-09 | 4.7518e-10 | 2.7113e-11 | 183113.344
273136.969 | 6.8312e-09 | 8.2494e-09 | 2.2463e-10 | 1.0159e-08 | 8.5209e-09 | 4.4009e-10 | 1.0763e-09 | 4.7854e-10 | 2.7771e-11 | 183125.5
273149.156 | 6.8536e-09 | 8.2934e-09 | 2.2437e-10 | 1.0131e-08 | 8.6285e-09 | 4.3718e-10 | 1.0779e-09 | 4.8035e-10 | 2.7248e-11 | 183137.687
273161.313 | 6.8495e-09 | 8.1757e-09 | 2.2633e-10 | 1.0159e-08 | 8.5619e-09 | 4.4045e-10 | 1.0729e-09 | 4.7677e-10 | 2.7165e-11 | 183149.844
273173.469 | 6.918e-09 | 8.1472e-09 | 2.2761e-10 | 1.01e-08 | 8.6659e-09 | 4.4488e-10 | 1.0719e-09 | 4.7667e-10 | 2.7395e-11 | 183162
273185.656 | 6.9039e-09 | 8.1747e-09 | 2.2497e-10 | 1.0162e-08 | 8.5272e-09 | 4.3508e-10 | 1.0797e-09 | 4.788e-10 | 2.7511e-11 | 183174.187
273197.813 | 6.8535e-09 | 8.2118e-09 | 2.2478e-10 | 1.0112e-08 | 8.5042e-09 | 4.3274e-10 | 1.0695e-09 | 4.7583e-10 | 2.7456e-11 | 183186.344
273210 | 6.8869e-09 | 8.1794e-09 | 2.2777e-10 | 1.0016e-08 | 8.5013e-09 | 4.3512e-10 | 1.0827e-09 | 4.7458e-10 | 2.7243e-11 | 183198.531
273222.156 | 6.9002e-09 | 8.2929e-09 | 2.2668e-10 | 1.0115e-08 | 8.5816e-09 | 4.4357e-10 | 1.063e-09 | 4.7506e-10 | 2.7722e-11 | 183210.687
273234.313 | 6.9626e-09 | 8.1952e-09 | 2.2662e-10 | 1.016e-08 | 8.6186e-09 | 4.3691e-10 | 1.079e-09 | 4.7586e-10 | 2.7437e-11 | 183222.844
273246.5 | 6.902e-09 | 8.2066e-09 | 2.2451e-10 | 1.0125e-08 | 8.5086e-09 | 4.3787e-10 | 1.0809e-09 | 4.7388e-10 | 2.7369e-11 | 183235.031
273258.656 | 6.833e-09 | 8.316e-09 | 2.2624e-10 | 9.9617e-09 | 8.5539e-09 | 4.4237e-10 | 1.0729e-09 | 4.7358e-10 | 2.7553e-11 | 183247.187
273270.813 | 6.8134e-09 | 8.2742e-09 | 2.25e-10 | 1.0127e-08 | 8.4935e-09 | 4.406e-10 | 1.0788e-09 | 4.7308e-10 | 2.7173e-11 | 183259.344
273283 | 6.9193e-09 | 8.1601e-09 | 2.2763e-10 | 9.9158e-09 | 8.4588e-09 | 4.3533e-10 | 1.0687e-09 | 4.7139e-10 | 2.7146e-11 | 183271.531
273295.156 | 6.8628e-09 | 8.2156e-09 | 2.259e-10 | 9.9102e-09 | 8.541e-09 | 4.3835e-10 | 1.0618e-09 | 4.7207e-10 | 2.7573e-11 | 183283.687
273307.313 | 6.9018e-09 | 8.2717e-09 | 2.2389e-10 | 1.0027e-08 | 8.5343e-09 | 4.3728e-10 | 1.0682e-09 | 4.7341e-10 | 2.7342e-11 | 183295.844
273319.5 | 6.8854e-09 | 8.3157e-09 | 2.2837e-10 | 1.0063e-08 | 8.5127e-09 | 4.3554e-10 | 1.0611e-09 | 4.7308e-10 | 2.7363e-11 | 183308.031
273331.656 | 6.946e-09 | 8.3222e-09 | 2.2632e-10 | 1.005e-08 | 8.5952e-09 | 4.38e-10 | 1.0713e-09 | 4.7153e-10 | 2.7723e-11 | 183320.187
273343.813 | 6.8649e-09 | 8.3443e-09 | 2.2503e-10 | 1.0051e-08 | 8.5581e-09 | 4.4369e-10 | 1.0665e-09 | 4.7012e-10 | 2.724e-11 | 183332.344
273356 | 6.8283e-09 | 8.2668e-09 | 2.2621e-10 | 1.0087e-08 | 8.5054e-09 | 4.3757e-10 | 1.067e-09 | 4.7554e-10 | 2.741e-11 | 183344.531
273368.156 | 6.7909e-09 | 8.2795e-09 | 2.2126e-10 | 9.9882e-09 | 8.5777e-09 | 4.3311e-10 | 1.0694e-09 | 4.715e-10 | 2.7231e-11 | 183356.687
273380.313 | 6.9559e-09 | 8.2694e-09 | 2.2343e-10 | 1.0008e-08 | 8.5552e-09 | 4.391e-10 | 1.0631e-09 | 4.7384e-10 | 2.7209e-11 | 183368.844
273392.5 | 6.8834e-09 | 8.312e-09 | 2.2784e-10 | 9.9789e-09 | 8.5015e-09 | 4.3507e-10 | 1.0668e-09 | 4.6996e-10 | 2.7458e-11 | 183381.031
273404.656 | 6.9028e-09 | 8.2994e-09 | 2.2524e-10 | 9.9883e-09 | 8.5329e-09 | 4.3579e-10 | 1.0724e-09 | 4.7208e-10 | 2.7613e-11 | 183393.187
273416.813 | 6.943e-09 | 8.3055e-09 | 2.2364e-10 | 9.9902e-09 | 8.4664e-09 | 4.351e-10 | 1.0619e-09 | 4.7431e-10 | 2.7335e-11 | 183405.344
273429 | 6.8621e-09 | 8.2686e-09 | 2.251e-10 | 1.0074e-08 | 8.6102e-09 | 4.3684e-10 | 1.0697e-09 | 4.6933e-10 | 2.739e-11 | 183417.531
273441.156 | 6.8212e-09 | 8.2412e-09 | 2.232e-10 | 1.0111e-08 | 8.5478e-09 | 4.3609e-10 | 1.0677e-09 | 4.7367e-10 | 2.757e-11 | 183429.687
273453.313 | 6.8602e-09 | 8.1511e-09 | 2.2489e-10 | 9.9996e-09 | 8.5555e-09 | 4.391e-10 | 1.0721e-09 | 4.7435e-10 | 2.7354e-11 | 183441.844
273465.5 | 6.8715e-09 | 8.1237e-09 | 2.2561e-10 | 1.0049e-08 | 8.4926e-09 | 4.3065e-10 | 1.0722e-09 | 4.7155e-10 | 2.746e-11 | 183454.031
273477.656 | 6.911e-09 | 8.1959e-09 | 2.2479e-10 | 1.0039e-08 | 8.5579e-09 | 4.3273e-10 | 1.0623e-09 | 4.67e-10 | 2.7532e-11 | 183466.187
273489.813 | 6.8475e-09 | 8.2296e-09 | 2.2274e-10 | 9.968e-09 | 8.5517e-09 | 4.3797e-10 | 1.0664e-09 | 4.7612e-10 | 2.7517e-11 | 183478.344
273502 | 6.8372e-09 | 8.2974e-09 | 2.2507e-10 | 1.0087e-08 | 8.6036e-09 | 4.3698e-10 | 1.0647e-09 | 4.7251e-10 | 2.7332e-11 | 183490.531
273514.156 | 6.8389e-09 | 8.2929e-09 | 2.2271e-10 | 1.0034e-08 | 8.4687e-09 | 4.4345e-10 | 1.077e-09 | 4.7443e-10 | 2.7311e-11 | 183502.687
273526.313 | 6.9096e-09 | 8.1991e-09 | 2.2529e-10 | 1.0005e-08 | 8.4912e-09 | 4.3624e-10 | 1.0693e-09 | 4.7318e-10 | 2.7403e-11 | 183514.844
273538.5 | 6.8413e-09 | 8.2201e-09 | 2.2314e-10 | 9.9953e-09 | 8.5511e-09 | 4.3536e-10 | 1.0653e-09 | 4.6952e-10 | 2.737e-11 | 183527.031
273550.656 | 6.8997e-09 | 8.1656e-09 | 2.2551e-10 | 9.9507e-09 | 8.5072e-09 | 4.4508e-10 | 1.0695e-09 | 4.7337e-10 | 2.7285e-11 | 183539.187
273562.813 | 6.9732e-09 | 8.2842e-09 | 2.2212e-10 | 9.8709e-09 | 8.5082e-09 | 4.4263e-10 | 1.0636e-09 | 4.684e-10 | 2.7166e-11 | 183551.344
273575 | 6.9226e-09 | 8.2637e-09 | 2.2297e-10 | 9.9148e-09 | 8.5031e-09 | 4.4074e-10 | 1.0647e-09 | 4.7362e-10 | 2.7709e-11 | 183563.531
273587.156 | 6.9549e-09 | 8.3543e-09 | 2.2451e-10 | 1.009e-08 | 8.5637e-09 | 4.4283e-10 | 1.0678e-09 | 4.7143e-10 | 2.745e-11 | 183575.687
273599.344 | 6.9667e-09 | 8.273e-09 | 2.2247e-10 | 9.9539e-09 | 8.4706e-09 | 4.3972e-10 | 1.0603e-09 | 4.7282e-10 | 2.7309e-11 | 183587.875
273611.5 | 6.8073e-09 | 8.2222e-09 | 2.237e-10 | 9.9155e-09 | 8.4137e-09 | 4.4182e-10 | 1.0556e-09 | 4.7103e-10 | 2.7331e-11 | 183600.031
273623.656 | 6.9146e-09 | 8.2378e-09 | 2.2285e-10 | 9.8996e-09 | 8.407e-09 | 4.3894e-10 | 1.0719e-09 | 4.7442e-10 | 2.7168e-11 | 183612.187
273635.844 | 6.7885e-09 | 8.1527e-09 | 2.236e-10 | 9.9611e-09 | 8.4254e-09 | 4.3738e-10 | 1.058e-09 | 4.7265e-10 | 2.7158e-11 | 183624.375
273648 | 6.9098e-09 | 8.2636e-09 | 2.2501e-10 | 9.8527e-09 | 8.5481e-09 | 4.4404e-10 | 1.0684e-09 | 4.711e-10 | 2.6971e-11 | 183636.531
273660.156 | 6.7769e-09 | 8.2392e-09 | 2.2194e-10 | 1.0058e-08 | 8.5206e-09 | 4.3893e-10 | 1.0626e-09 | 4.6532e-10 | 2.7022e-11 | 183648.687
273672.344 | 6.8498e-09 | 8.298e-09 | 2.2361e-10 | 9.9759e-09 | 8.5792e-09 | 4.3997e-10 | 1.0543e-09 | 4.6731e-10 | 2.7301e-11 | 183660.875
273684.5 | 6.8022e-09 | 8.2498e-09 | 2.2277e-10 | 9.8855e-09 | 8.4749e-09 | 4.3681e-10 | 1.0613e-09 | 4.6673e-10 | 2.7072e-11 | 183673.031
273696.656 | 6.8551e-09 | 8.2467e-09 | 2.2153e-10 | 9.9268e-09 | 8.5207e-09 | 4.3912e-10 | 1.0652e-09 | 4.7243e-10 | 2.711e-11 | 183685.187
273708.844 | 6.827e-09 | 8.2518e-09 | 2.2309e-10 | 9.9176e-09 | 8.447e-09 | 4.3455e-10 | 1.06e-09 | 4.6818e-10 | 2.7044e-11 | 183697.375
273721 | 6.8754e-09 | 8.2362e-09 | 2.2299e-10 | 9.8624e-09 | 8.4877e-09 | 4.3665e-10 | 1.0743e-09 | 4.6502e-10 | 2.6981e-11 | 183709.531
273733.156 | 6.9689e-09 | 8.25e-09 | 2.2273e-10 | 9.9445e-09 | 8.4613e-09 | 4.3935e-10 | 1.0573e-09 | 4.6929e-10 | 2.7041e-11 | 183721.687
273745.344 | 6.9068e-09 | 8.2301e-09 | 2.2215e-10 | 9.7897e-09 | 8.448e-09 | 4.3979e-10 | 1.0688e-09 | 4.7465e-10 | 2.7209e-11 | 183733.875
273757.5 | 6.8408e-09 | 8.2089e-09 | 2.227e-10 | 9.9124e-09 | 8.425e-09 | 4.3933e-10 | 1.0642e-09 | 4.6885e-10 | 2.7474e-11 | 183746.031
273769.656 | 6.882e-09 | 8.1894e-09 | 2.234e-10 | 9.9648e-09 | 8.5173e-09 | 4.357e-10 | 1.0656e-09 | 4.7415e-10 | 2.7266e-11 | 183758.187
273781.844 | 6.7634e-09 | 8.2781e-09 | 2.2228e-10 | 9.9379e-09 | 8.4473e-09 | 4.3563e-10 | 1.0503e-09 | 4.6823e-10 | 2.715e-11 | 183770.375
273794 | 6.9286e-09 | 8.2461e-09 | 2.2296e-10 | 9.9461e-09 | 8.4884e-09 | 4.3253e-10 | 1.0519e-09 | 4.6706e-10 | 2.698e-11 | 183782.531
273806.156 | 6.8507e-09 | 8.2753e-09 | 2.224e-10 | 9.8256e-09 | 8.5021e-09 | 4.3798e-10 | 1.0724e-09 | 4.7119e-10 | 2.7238e-11 | 183794.687
273818.344 | 6.7983e-09 | 8.1623e-09 | 2.2195e-10 | 9.8962e-09 | 8.5217e-09 | 4.3358e-10 | 1.0586e-09 | 4.7212e-10 | 2.7163e-11 | 183806.875
273830.5 | 6.8472e-09 | 8.2278e-09 | 2.2457e-10 | 9.9539e-09 | 8.4767e-09 | 4.3414e-10 | 1.0709e-09 | 4.6937e-10 | 2.7202e-11 | 183819.031
273842.656 | 6.8487e-09 | 8.1161e-09 | 2.2534e-10 | 9.9286e-09 | 8.4255e-09 | 4.364e-10 | 1.0475e-09 | 4.7158e-10 | 2.7309e-11 | 183831.187
273854.844 | 6.8176e-09 | 8.3452e-09 | 2.241e-10 | 9.9911e-09 | 8.4577e-09 | 4.3459e-10 | 1.0636e-09 | 4.7402e-10 | 2.7096e-11 | 183843.375
273867 | 6.9164e-09 | 8.2991e-09 | 2.2234e-10 | 9.9477e-09 | 8.4512e-09 | 4.3374e-10 | 1.0581e-09 | 4.6737e-10 | 2.7329e-11 | 183855.531
273879.156 | 6.8448e-09 | 8.21e-09 | 2.2381e-10 | 9.8705e-09 | 8.4961e-09 | 4.3356e-10 | 1.0597e-09 | 4.6993e-10 | 2.6871e-11 | 183867.687
273891.344 | 6.8621e-09 | 8.2535e-09 | 2.2253e-10 | 9.9445e-09 | 8.4661e-09 | 4.3196e-10 | 1.0719e-09 | 4.6745e-10 | 2.7034e-11 | 183879.875
273903.5 | 6.8587e-09 | 8.212e-09 | 2.2293e-10 | 9.8893e-09 | 8.4963e-09 | 4.3467e-10 | 1.0746e-09 | 4.7257e-10 | 2.742e-11 | 183892.031
273915.656 | 6.91e-09 | 8.3896e-09 | 2.2491e-10 | 1.0024e-08 | 8.5158e-09 | 4.3699e-10 | 1.0706e-09 | 4.7256e-10 | 2.7183e-11 | 183904.187
273927.844 | 6.8923e-09 | 8.3105e-09 | 2.254e-10 | 9.999e-09 | 8.61e-09 | 4.3647e-10 | 1.0722e-09 | 4.74e-10 | 2.7058e-11 | 183916.375
273940 | 6.7926e-09 | 8.1744e-09 | 2.2583e-10 | 1.0087e-08 | 8.5901e-09 | 4.368e-10 | 1.0658e-09 | 4.7167e-10 | 2.7222e-11 | 183928.531
273952.188 | 6.9098e-09 | 8.2739e-09 | 2.2544e-10 | 9.9901e-09 | 8.5217e-09 | 4.346e-10 | 1.0711e-09 | 4.7304e-10 | 2.7531e-11 | 183940.719
273964.344 | 7.0028e-09 | 8.3581e-09 | 2.2499e-10 | 1.0146e-08 | 8.6724e-09 | 4.4196e-10 | 1.0766e-09 | 4.7498e-10 | 2.7415e-11 | 183952.875
273976.5 | 7.0155e-09 | 8.3361e-09 | 2.241e-10 | 1.0055e-08 | 8.5578e-09 | 4.3871e-10 | 1.0707e-09 | 4.7256e-10 | 2.7267e-11 | 183965.031
273988.688 | 6.8612e-09 | 8.3164e-09 | 2.2688e-10 | 1.0023e-08 | 8.4856e-09 | 4.4006e-10 | 1.0802e-09 | 4.7326e-10 | 2.7162e-11 | 183977.219
274000.844 | 6.8609e-09 | 8.2754e-09 | 2.2467e-10 | 1e-08 | 8.6299e-09 | 4.3543e-10 | 1.0672e-09 | 4.7313e-10 | 2.7348e-11 | 183989.375
274013 | 6.8098e-09 | 8.303e-09 | 2.2639e-10 | 1.0111e-08 | 8.5213e-09 | 4.3459e-10 | 1.0703e-09 | 4.7724e-10 | 2.7287e-11 | 184001.531
274025.188 | 6.8711e-09 | 8.2966e-09 | 2.2446e-10 | 1.0146e-08 | 8.4528e-09 | 4.3424e-10 | 1.06e-09 | 4.7395e-10 | 2.7226e-11 | 184013.719
274037.344 | 6.8458e-09 | 8.2096e-09 | 2.2336e-10 | 1.0053e-08 | 8.5523e-09 | 4.3703e-10 | 1.0528e-09 | 4.6829e-10 | 2.7145e-11 | 184025.875
274049.5 | 6.8331e-09 | 8.2346e-09 | 2.2395e-10 | 1.0057e-08 | 8.5045e-09 | 4.3528e-10 | 1.0796e-09 | 4.674e-10 | 2.7148e-11 | 184038.031
274061.688 | 6.9078e-09 | 8.3138e-09 | 2.2422e-10 | 9.9238e-09 | 8.5381e-09 | 4.4184e-10 | 1.0653e-09 | 4.7368e-10 | 2.724e-11 | 184050.219
274073.844 | 6.9212e-09 | 8.286e-09 | 2.2328e-10 | 1.0066e-08 | 8.5201e-09 | 4.3054e-10 | 1.0779e-09 | 4.7768e-10 | 2.7377e-11 | 184062.375
274086 | 6.8712e-09 | 8.2776e-09 | 2.2282e-10 | 9.9342e-09 | 8.5536e-09 | 4.3598e-10 | 1.0724e-09 | 4.727e-10 | 2.7038e-11 | 184074.531
274098.188 | 6.9413e-09 | 8.2278e-09 | 2.2412e-10 | 9.9132e-09 | 8.5902e-09 | 4.3788e-10 | 1.0557e-09 | 4.7173e-10 | 2.7324e-11 | 184086.719
274110.344 | 6.8441e-09 | 8.2171e-09 | 2.2321e-10 | 9.9788e-09 | 8.5552e-09 | 4.3595e-10 | 1.0668e-09 | 4.7272e-10 | 2.7323e-11 | 184098.875
274122.5 | 6.8577e-09 | 8.2273e-09 | 2.2638e-10 | 9.8945e-09 | 8.531e-09 | 4.3552e-10 | 1.0676e-09 | 4.7216e-10 | 2.7147e-11 | 184111.031
274134.688 | 6.9209e-09 | 8.318e-09 | 2.2223e-10 | 1.007e-08 | 8.7419e-09 | 4.3571e-10 | 1.0635e-09 | 4.7548e-10 | 2.7478e-11 | 184123.219
274146.844 | 6.8741e-09 | 8.3151e-09 | 2.2538e-10 | 9.9555e-09 | 8.5529e-09 | 4.3595e-10 | 1.0597e-09 | 4.7436e-10 | 2.7591e-11 | 184135.375
274159 | 6.9253e-09 | 8.3172e-09 | 2.2579e-10 | 1.0104e-08 | 8.5941e-09 | 4.3493e-10 | 1.0627e-09 | 4.7497e-10 | 2.7501e-11 | 184147.531
274171.188 | 6.8942e-09 | 8.2883e-09 | 2.2542e-10 | 1.0022e-08 | 8.4651e-09 | 4.4158e-10 | 1.0713e-09 | 4.7643e-10 | 2.7387e-11 | 184159.719
274183.344 | 6.8765e-09 | 8.2108e-09 | 2.2274e-10 | 9.8855e-09 | 8.4703e-09 | 4.3778e-10 | 1.0806e-09 | 4.7356e-10 | 2.735e-11 | 184171.875
274195.5 | 6.8538e-09 | 8.2825e-09 | 2.2662e-10 | 9.9881e-09 | 8.6277e-09 | 4.3891e-10 | 1.0746e-09 | 4.7704e-10 | 2.6947e-11 | 184184.031
274207.688 | 6.8213e-09 | 8.2293e-09 | 2.2407e-10 | 9.8789e-09 | 8.4464e-09 | 4.324e-10 | 1.0668e-09 | 4.6875e-10 | 2.7511e-11 | 184196.219
274219.844 | 6.8087e-09 | 8.2407e-09 | 2.248e-10 | 9.9859e-09 | 8.4297e-09 | 4.3058e-10 | 1.0736e-09 | 4.731e-10 | 2.7414e-11 | 184208.375
274232 | 6.8174e-09 | 8.2173e-09 | 2.2487e-10 | 9.8763e-09 | 8.4543e-09 | 4.3442e-10 | 1.0735e-09 | 4.7645e-10 | 2.7316e-11 | 184220.531
274244.188 | 6.949e-09 | 8.2807e-09 | 2.2515e-10 | 9.9492e-09 | 8.5565e-09 | 4.3389e-10 | 1.0646e-09 | 4.759e-10 | 2.7341e-11 | 184232.719
274256.344 | 6.8731e-09 | 8.2128e-09 | 2.2452e-10 | 9.9636e-09 | 8.5359e-09 | 4.3075e-10 | 1.0621e-09 | 4.766e-10 | 2.7068e-11 | 184244.875
274268.5 | 6.8802e-09 | 8.2603e-09 | 2.2353e-10 | 1.0114e-08 | 8.5503e-09 | 4.3567e-10 | 1.0679e-09 | 4.7055e-10 | 2.732e-11 | 184257.031
274280.688 | 6.8704e-09 | 8.2347e-09 | 2.2499e-10 | 9.922e-09 | 8.4396e-09 | 4.3545e-10 | 1.0801e-09 | 4.6897e-10 | 2.7136e-11 | 184269.219
274292.844 | 6.8153e-09 | 8.2179e-09 | 2.2544e-10 | 9.8904e-09 | 8.5202e-09 | 4.3581e-10 | 1.0562e-09 | 4.7229e-10 | 2.7212e-11 | 184281.375
274305 | 6.8822e-09 | 8.2457e-09 | 2.2458e-10 | 9.9813e-09 | 8.4818e-09 | 4.3002e-10 | 1.0606e-09 | 4.7444e-10 | 2.7237e-11 | 184293.531
274317.188 | 6.9071e-09 | 8.2823e-09 | 2.2631e-10 | 9.9863e-09 | 8.6097e-09 | 4.3735e-10 | 1.0665e-09 | 4.7599e-10 | 2.7212e-11 | 184305.719
274329.344 | 6.8445e-09 | 8.2501e-09 | 2.248e-10 | 9.9358e-09 | 8.4865e-09 | 4.3494e-10 | 1.0616e-09 | 4.7127e-10 | 2.7196e-11 | 184317.875
274341.531 | 6.873e-09 | 8.2052e-09 | 2.2613e-10 | 1.0125e-08 | 8.4744e-09 | 4.3446e-10 | 1.075e-09 | 4.7431e-10 | 2.7141e-11 | 184330.062
274353.688 | 6.8437e-09 | 8.2367e-09 | 2.2404e-10 | 1.0019e-08 | 8.478e-09 | 4.3405e-10 | 1.0685e-09 | 4.7408e-10 | 2.7462e-11 | 184342.219
274365.844 | 6.9671e-09 | 8.2943e-09 | 2.2509e-10 | 1.0045e-08 | 8.5288e-09 | 4.3286e-10 | 1.0743e-09 | 4.7665e-10 | 2.7314e-11 | 184354.375
274378.031 | 6.9339e-09 | 8.282e-09 | 2.2495e-10 | 1.0101e-08 | 8.589e-09 | 4.3697e-10 | 1.0732e-09 | 4.747e-10 | 2.7262e-11 | 184366.562
274390.188 | 6.8271e-09 | 8.2181e-09 | 2.2395e-10 | 9.9166e-09 | 8.5382e-09 | 4.3081e-10 | 1.0599e-09 | 4.7839e-10 | 2.7166e-11 | 184378.719
274402.344 | 6.8668e-09 | 8.1756e-09 | 2.2441e-10 | 9.9302e-09 | 8.5249e-09 | 4.3284e-10 | 1.066e-09 | 4.7483e-10 | 2.733e-11 | 184390.875
274414.531 | 6.8352e-09 | 8.2132e-09 | 2.2402e-10 | 1.0017e-08 | 8.4835e-09 | 4.301e-10 | 1.0633e-09 | 4.6946e-10 | 2.7094e-11 | 184403.062
274426.688 | 6.8454e-09 | 8.2448e-09 | 2.2614e-10 | 1.0074e-08 | 8.5049e-09 | 4.3925e-10 | 1.0691e-09 | 4.7299e-10 | 2.7497e-11 | 184415.219
274438.844 | 6.8744e-09 | 8.2831e-09 | 2.2381e-10 | 9.794e-09 | 8.5611e-09 | 4.3748e-10 | 1.0739e-09 | 4.7297e-10 | 2.7106e-11 | 184427.375
274451.031 | 6.83e-09 | 8.2748e-09 | 2.2253e-10 | 9.8013e-09 | 8.4856e-09 | 4.3104e-10 | 1.0698e-09 | 4.7488e-10 | 2.7212e-11 | 184439.562
274463.188 | 6.9055e-09 | 8.2331e-09 | 2.2113e-10 | 1.0108e-08 | 8.4524e-09 | 4.2776e-10 | 1.0687e-09 | 4.7458e-10 | 2.7344e-11 | 184451.719
274475.344 | 6.8698e-09 | 8.1824e-09 | 2.2309e-10 | 9.9076e-09 | 8.4239e-09 | 4.2938e-10 | 1.052e-09 | 4.7349e-10 | 2.7435e-11 | 184463.875
274487.531 | 6.7833e-09 | 8.2373e-09 | 2.2448e-10 | 9.9684e-09 | 8.5522e-09 | 4.3403e-10 | 1.0656e-09 | 4.712e-10 | 2.7043e-11 | 184476.062
274499.688 | 6.8609e-09 | 8.1961e-09 | 2.2174e-10 | 9.8251e-09 | 8.4733e-09 | 4.3568e-10 | 1.0602e-09 | 4.667e-10 | 2.711e-11 | 184488.219
274511.844 | 6.8553e-09 | 8.2197e-09 | 2.2304e-10 | 9.929e-09 | 8.56e-09 | 4.3377e-10 | 1.0673e-09 | 4.6985e-10 | 2.7696e-11 | 184500.375
274524.031 | 6.854e-09 | 8.2289e-09 | 2.2379e-10 | 9.9297e-09 | 8.5093e-09 | 4.287e-10 | 1.0616e-09 | 4.7217e-10 | 2.7361e-11 | 184512.562
274536.188 | 6.8542e-09 | 8.283e-09 | 2.2512e-10 | 9.9503e-09 | 8.4425e-09 | 4.342e-10 | 1.0661e-09 | 4.7195e-10 | 2.7023e-11 | 184524.719
274548.344 | 6.8029e-09 | 8.2344e-09 | 2.2659e-10 | 9.9384e-09 | 8.5797e-09 | 4.3812e-10 | 1.0681e-09 | 4.7322e-10 | 2.7079e-11 | 184536.875
274560.531 | 6.8661e-09 | 8.2216e-09 | 2.2409e-10 | 9.9817e-09 | 8.5381e-09 | 4.2867e-10 | 1.0623e-09 | 4.6651e-10 | 2.7429e-11 | 184549.062
274572.688 | 6.927e-09 | 8.4513e-09 | 2.2203e-10 | 9.9094e-09 | 8.5325e-09 | 4.3421e-10 | 1.0515e-09 | 4.6864e-10 | 2.7315e-11 | 184561.219
274584.844 | 6.8882e-09 | 8.2189e-09 | 2.2278e-10 | 9.9491e-09 | 8.5107e-09 | 4.3318e-10 | 1.0641e-09 | 4.6732e-10 | 2.7056e-11 | 184573.375
274597.031 | 6.934e-09 | 8.258e-09 | 2.2245e-10 | 9.8138e-09 | 8.56e-09 | 4.3627e-10 | 1.0593e-09 | 4.6732e-10 | 2.7352e-11 | 184585.562
274609.188 | 6.8779e-09 | 8.2348e-09 | 2.2098e-10 | 9.8158e-09 | 8.4868e-09 | 4.2922e-10 | 1.0517e-09 | 4.6731e-10 | 2.7145e-11 | 184597.719
274621.344 | 6.8784e-09 | 8.3485e-09 | 2.2177e-10 | 9.8428e-09 | 8.522e-09 | 4.2506e-10 | 1.0582e-09 | 4.6979e-10 | 2.7154e-11 | 184609.875
274633.531 | 6.8689e-09 | 8.2263e-09 | 2.2007e-10 | 9.8432e-09 | 8.4642e-09 | 4.2792e-10 | 1.0483e-09 | 4.6782e-10 | 2.7325e-11 | 184622.062
274645.688 | 6.8005e-09 | 8.2534e-09 | 2.2154e-10 | 9.8967e-09 | 8.4218e-09 | 4.3082e-10 | 1.0539e-09 | 4.6029e-10 | 2.7348e-11 | 184634.219
274657.844 | 6.8793e-09 | 8.2438e-09 | 2.2189e-10 | 9.8485e-09 | 8.4957e-09 | 4.3262e-10 | 1.0452e-09 | 4.6763e-10 | 2.7161e-11 | 184646.375
274670.031 | 6.7147e-09 | 8.2478e-09 | 2.2034e-10 | 9.9102e-09 | 8.5088e-09 | 4.3234e-10 | 1.0648e-09 | 4.7121e-10 | 2.717e-11 | 184658.562
274682.188 | 6.8509e-09 | 8.1869e-09 | 2.221e-10 | 9.9052e-09 | 8.4955e-09 | 4.3046e-10 | 1.0649e-09 | 4.6617e-10 | 2.7147e-11 | 184670.719
274694.344 | 6.7908e-09 | 8.2372e-09 | 2.1956e-10 | 9.7933e-09 | 8.5685e-09 | 4.2919e-10 | 1.0552e-09 | 4.7058e-10 | 2.7527e-11 | 184682.875
274706.531 | 6.8428e-09 | 8.2078e-09 | 2.207e-10 | 9.851e-09 | 8.5467e-09 | 4.3057e-10 | 1.0513e-09 | 4.633e-10 | 2.6906e-11 | 184695.062
274718.688 | 6.8446e-09 | 8.2036e-09 | 2.2137e-10 | 9.9095e-09 | 8.3735e-09 | 4.312e-10 | 1.0493e-09 | 4.6887e-10 | 2.6891e-11 | 184707.219
274730.875 | 6.7954e-09 | 8.241e-09 | 2.22e-10 | 9.9253e-09 | 8.494e-09 | 4.335e-10 | 1.0539e-09 | 4.6796e-10 | 2.7468e-11 | 184719.406
274743.031 | 6.8504e-09 | 8.2945e-09 | 2.2076e-10 | 9.8018e-09 | 8.4913e-09 | 4.3378e-10 | 1.0617e-09 | 4.6507e-10 | 2.7219e-11 | 184731.562
274755.188 | 6.9636e-09 | 8.2106e-09 | 2.227e-10 | 9.9716e-09 | 8.5874e-09 | 4.2974e-10 | 1.053e-09 | 4.6876e-10 | 2.7241e-11 | 184743.719
274767.375 | 6.8977e-09 | 8.2978e-09 | 2.2265e-10 | 9.8802e-09 | 8.6223e-09 | 4.2997e-10 | 1.0582e-09 | 4.6673e-10 | 2.699e-11 | 184755.906
274779.531 | 6.8887e-09 | 8.1182e-09 | 2.2038e-10 | 9.8787e-09 | 8.4538e-09 | 4.3359e-10 | 1.0578e-09 | 4.6758e-10 | 2.7104e-11 | 184768.062
274791.688 | 6.8518e-09 | 8.2226e-09 | 2.2202e-10 | 9.8967e-09 | 8.5349e-09 | 4.3677e-10 | 1.0566e-09 | 4.7433e-10 | 2.6942e-11 | 184780.219
274803.875 | 6.8326e-09 | 8.1543e-09 | 2.2268e-10 | 9.8809e-09 | 8.5079e-09 | 4.3379e-10 | 1.049e-09 | 4.6586e-10 | 2.7309e-11 | 184792.406
274816.031 | 6.9084e-09 | 8.1767e-09 | 2.2339e-10 | 9.9642e-09 | 8.4517e-09 | 4.3358e-10 | 1.0556e-09 | 4.6537e-10 | 2.6839e-11 | 184804.562
274828.188 | 6.8354e-09 | 8.2897e-09 | 2.2079e-10 | 9.8892e-09 | 8.485e-09 | 4.3176e-10 | 1.0611e-09 | 4.676e-10 | 2.7086e-11 | 184816.719
274840.375 | 6.8395e-09 | 8.2418e-09 | 2.2263e-10 | 9.9005e-09 | 8.5152e-09 | 4.364e-10 | 1.066e-09 | 4.6661e-10 | 2.7764e-11 | 184828.906
274852.531 | 6.8847e-09 | 8.1879e-09 | 2.2325e-10 | 1.0014e-08 | 8.5052e-09 | 4.3091e-10 | 1.0563e-09 | 4.6571e-10 | 2.7447e-11 | 184841.062
274864.688 | 6.7575e-09 | 8.1638e-09 | 2.2323e-10 | 9.9535e-09 | 8.4384e-09 | 4.2993e-10 | 1.057e-09 | 4.704e-10 | 2.7123e-11 | 184853.219
274876.875 | 6.8567e-09 | 8.2575e-09 | 2.2246e-10 | 1.0041e-08 | 8.3331e-09 | 4.291e-10 | 1.0518e-09 | 4.7238e-10 | 2.6912e-11 | 184865.406
274889.031 | 6.8402e-09 | 8.1214e-09 | 2.2171e-10 | 9.9953e-09 | 8.4667e-09 | 4.2717e-10 | 1.0702e-09 | 4.7067e-10 | 2.6964e-11 | 184877.562
274901.188 | 6.7902e-09 | 8.1391e-09 | 2.2132e-10 | 9.8104e-09 | 8.454e-09 | 4.3145e-10 | 1.0525e-09 | 4.6857e-10 | 2.6704e-11 | 184889.719
274913.375 | 6.7401e-09 | 8.0798e-09 | 2.2127e-10 | 1.0046e-08 | 8.4314e-09 | 4.2771e-10 | 1.0541e-09 | 4.7213e-10 | 2.7602e-11 | 184901.906
274925.531 | 6.8202e-09 | 8.1096e-09 | 2.2175e-10 | 9.9213e-09 | 8.4041e-09 | 4.3301e-10 | 1.0638e-09 | 4.6587e-10 | 2.7316e-11 | 184914.062
274937.688 | 6.8249e-09 | 8.1674e-09 | 2.228e-10 | 9.8857e-09 | 8.4147e-09 | 4.2642e-10 | 1.0613e-09 | 4.6796e-10 | 2.7006e-11 | 184926.219
274949.875 | 6.7536e-09 | 8.1237e-09 | 2.2044e-10 | 9.9303e-09 | 8.3759e-09 | 4.2819e-10 | 1.0698e-09 | 4.7164e-10 | 2.6892e-11 | 184938.406
274962.031 | 6.7955e-09 | 8.1622e-09 | 2.2261e-10 | 9.9329e-09 | 8.3905e-09 | 4.3231e-10 | 1.0581e-09 | 4.6694e-10 | 2.6932e-11 | 184950.562
274974.188 | 6.7531e-09 | 8.2179e-09 | 2.2174e-10 | 1.0002e-08 | 8.4318e-09 | 4.3086e-10 | 1.0628e-09 | 4.6112e-10 | 2.7512e-11 | 184962.719
274986.375 | 6.8243e-09 | 8.1126e-09 | 2.2226e-10 | 1.0031e-08 | 8.4551e-09 | 4.2851e-10 | 1.0667e-09 | 4.6902e-10 | 2.715e-11 | 184974.906
274998.531 | 6.8272e-09 | 8.1788e-09 | 2.2173e-10 | 1.0079e-08 | 8.5121e-09 | 4.3345e-10 | 1.0715e-09 | 4.7219e-10 | 2.7189e-11 | 184987.062
275010.688 | 6.8321e-09 | 8.1892e-09 | 2.2319e-10 | 9.9499e-09 | 8.4991e-09 | 4.3078e-10 | 1.0628e-09 | 4.7e-10 | 2.6893e-11 | 184999.219
275022.875 | 6.7921e-09 | 8.0954e-09 | 2.2028e-10 | 1.0036e-08 | 8.4692e-09 | 4.3179e-10 | 1.0694e-09 | 4.6907e-10 | 2.7548e-11 | 185011.406
275035.031 | 6.7811e-09 | 8.0815e-09 | 2.2224e-10 | 1.0063e-08 | 8.4787e-09 | 4.3341e-10 | 1.0572e-09 | 4.7479e-10 | 2.7049e-11 | 185023.562
275047.188 | 6.8225e-09 | 8.1161e-09 | 2.225e-10 | 1.0095e-08 | 8.4758e-09 | 4.3618e-10 | 1.0647e-09 | 4.7289e-10 | 2.7129e-11 | 185035.719
275059.375 | 6.9152e-09 | 8.1648e-09 | 2.2373e-10 | 9.995e-09 | 8.4728e-09 | 4.279e-10 | 1.0674e-09 | 4.7363e-10 | 2.6985e-11 | 185047.906
275071.531 | 6.8118e-09 | 8.1601e-09 | 2.2303e-10 | 1.0082e-08 | 8.42e-09 | 4.3365e-10 | 1.064e-09 | 4.7771e-10 | 2.6832e-11 | 185060.062
275083.688 | 6.7962e-09 | 8.181e-09 | 2.2181e-10 | 9.9913e-09 | 8.5e-09 | 4.3438e-10 | 1.0683e-09 | 4.78e-10 | 2.7064e-11 | 185072.219
275095.875 | 6.8183e-09 | 8.1699e-09 | 2.2196e-10 | 1.0086e-08 | 8.5336e-09 | 4.2846e-10 | 1.0784e-09 | 4.7343e-10 | 2.7198e-11 | 185084.406
275108.031 | 6.8541e-09 | 8.247e-09 | 2.2176e-10 | 1.0002e-08 | 8.5045e-09 | 4.3245e-10 | 1.0804e-09 | 4.7383e-10 | 2.7101e-11 | 185096.562
275120.219 | 6.8274e-09 | 8.1945e-09 | 2.2328e-10 | 1.0029e-08 | 8.4242e-09 | 4.3453e-10 | 1.0728e-09 | 4.7339e-10 | 2.7534e-11 | 185108.75
275132.375 | 6.8831e-09 | 8.1438e-09 | 2.2142e-10 | 1.0037e-08 | 8.5113e-09 | 4.321e-10 | 1.0742e-09 | 4.7249e-10 | 2.7055e-11 | 185120.906
275144.531 | 6.8514e-09 | 8.1794e-09 | 2.234e-10 | 1.0093e-08 | 8.3569e-09 | 4.3309e-10 | 1.0773e-09 | 4.7878e-10 | 2.7111e-11 | 185133.062
275156.719 | 6.8491e-09 | 8.1028e-09 | 2.2244e-10 | 1.0125e-08 | 8.4839e-09 | 4.298e-10 | 1.0661e-09 | 4.7503e-10 | 2.7208e-11 | 185145.25
275168.875 | 6.9084e-09 | 8.2392e-09 | 2.2516e-10 | 1.0173e-08 | 8.5428e-09 | 4.3138e-10 | 1.0851e-09 | 4.8111e-10 | 2.7389e-11 | 185157.406
275181.031 | 6.8561e-09 | 8.1272e-09 | 2.2234e-10 | 1.007e-08 | 8.5408e-09 | 4.3251e-10 | 1.0693e-09 | 4.7414e-10 | 2.7392e-11 | 185169.562
275193.219 | 6.8528e-09 | 8.1475e-09 | 2.2541e-10 | 1.015e-08 | 8.5149e-09 | 4.3091e-10 | 1.0633e-09 | 4.7913e-10 | 2.7356e-11 | 185181.75
275205.375 | 6.8696e-09 | 8.2529e-09 | 2.234e-10 | 1.0155e-08 | 8.4257e-09 | 4.3271e-10 | 1.0705e-09 | 4.8052e-10 | 2.6932e-11 | 185193.906
275217.531 | 6.8869e-09 | 8.1567e-09 | 2.2649e-10 | 1.0178e-08 | 8.4587e-09 | 4.3251e-10 | 1.0733e-09 | 4.7817e-10 | 2.696e-11 | 185206.062
275229.719 | 6.8153e-09 | 8.0731e-09 | 2.2241e-10 | 1.0258e-08 | 8.3819e-09 | 4.3069e-10 | 1.0835e-09 | 4.8286e-10 | 2.7015e-11 | 185218.25
275241.875 | 6.882e-09 | 8.1666e-09 | 2.2427e-10 | 1.0302e-08 | 8.387e-09 | 4.2976e-10 | 1.0719e-09 | 4.7542e-10 | 2.7316e-11 | 185230.406
275254.031 | 6.7833e-09 | 8.2268e-09 | 2.223e-10 | 1.0119e-08 | 8.4467e-09 | 4.2853e-10 | 1.0829e-09 | 4.7716e-10 | 2.7048e-11 | 185242.562
275266.219 | 6.8248e-09 | 8.1279e-09 | 2.2435e-10 | 1.0285e-08 | 8.4393e-09 | 4.3331e-10 | 1.0802e-09 | 4.7979e-10 | 2.737e-11 | 185254.75
275278.375 | 6.7988e-09 | 8.2588e-09 | 2.2457e-10 | 1.0048e-08 | 8.5275e-09 | 4.3456e-10 | 1.075e-09 | 4.8454e-10 | 2.7427e-11 | 185266.906
275290.531 | 6.7573e-09 | 8.2394e-09 | 2.2426e-10 | 1.0284e-08 | 8.5453e-09 | 4.3264e-10 | 1.0773e-09 | 4.7943e-10 | 2.733e-11 | 185279.062
275302.719 | 6.7683e-09 | 8.0883e-09 | 2.2563e-10 | 1.0143e-08 | 8.492e-09 | 4.3717e-10 | 1.0735e-09 | 4.8243e-10 | 2.7456e-11 | 185291.25
275314.875 | 6.8801e-09 | 8.1449e-09 | 2.2629e-10 | 1.0124e-08 | 8.4443e-09 | 4.3148e-10 | 1.0793e-09 | 4.8349e-10 | 2.7111e-11 | 185303.406
275327.031 | 6.894e-09 | 8.2357e-09 | 2.2593e-10 | 1.0192e-08 | 8.5398e-09 | 4.3496e-10 | 1.0889e-09 | 4.8231e-10 | 2.7376e-11 | 185315.562
275339.219 | 6.845e-09 | 8.1379e-09 | 2.2561e-10 | 1.015e-08 | 8.4463e-09 | 4.3072e-10 | 1.0865e-09 | 4.7605e-10 | 2.7178e-11 | 185327.75
275351.375 | 6.858e-09 | 8.1811e-09 | 2.2358e-10 | 1.0176e-08 | 8.5296e-09 | 4.3079e-10 | 1.0932e-09 | 4.8226e-10 | 2.7397e-11 | 185339.906
275363.531 | 6.8459e-09 | 8.2151e-09 | 2.2316e-10 | 1.0146e-08 | 8.451e-09 | 4.3005e-10 | 1.0712e-09 | 4.8208e-10 | 2.7149e-11 | 185352.062
275375.719 | 6.835e-09 | 8.1655e-09 | 2.2227e-10 | 1.0108e-08 | 8.4694e-09 | 4.37e-10 | 1.0771e-09 | 4.7555e-10 | 2.7179e-11 | 185364.25
275387.875 | 6.8043e-09 | 8.1684e-09 | 2.2597e-10 | 1.016e-08 | 8.498e-09 | 4.3573e-10 | 1.0691e-09 | 4.8086e-10 | 2.699e-11 | 185376.406
275400.031 | 6.8833e-09 | 8.1157e-09 | 2.2358e-10 | 1.021e-08 | 8.5084e-09 | 4.3218e-10 | 1.0887e-09 | 4.7688e-10 | 2.7238e-11 | 185388.562
275412.219 | 6.829e-09 | 8.1936e-09 | 2.258e-10 | 1.0121e-08 | 8.548e-09 | 4.2939e-10 | 1.0798e-09 | 4.8089e-10 | 2.7161e-11 | 185400.75
275424.375 | 6.8356e-09 | 8.1084e-09 | 2.2436e-10 | 1.0184e-08 | 8.4896e-09 | 4.342e-10 | 1.093e-09 | 4.815e-10 | 2.74e-11 | 185412.906
275436.531 | 6.8092e-09 | 8.2577e-09 | 2.2604e-10 | 1.0196e-08 | 8.4479e-09 | 4.3598e-10 | 1.0688e-09 | 4.8172e-10 | 2.7086e-11 | 185425.062
275448.719 | 6.8141e-09 | 8.2381e-09 | 2.2736e-10 | 1.0152e-08 | 8.495e-09 | 4.3403e-10 | 1.0728e-09 | 4.7712e-10 | 2.7288e-11 | 185437.25
275460.875 | 6.8848e-09 | 8.2574e-09 | 2.2813e-10 | 1.0148e-08 | 8.5084e-09 | 4.337e-10 | 1.0804e-09 | 4.7554e-10 | 2.7387e-11 | 185449.406
275473.063 | 6.9248e-09 | 8.1953e-09 | 2.2558e-10 | 1.0045e-08 | 8.5431e-09 | 4.3709e-10 | 1.0771e-09 | 4.736e-10 | 2.7213e-11 | 185461.594
275485.219 | 6.8469e-09 | 8.2148e-09 | 2.2287e-10 | 1.0275e-08 | 8.5961e-09 | 4.3631e-10 | 1.0807e-09 | 4.7988e-10 | 2.6973e-11 | 185473.75
275497.375 | 6.8395e-09 | 8.2203e-09 | 2.2533e-10 | 1.01e-08 | 8.5412e-09 | 4.3406e-10 | 1.0698e-09 | 4.7753e-10 | 2.7086e-11 | 185485.906
275509.563 | 6.8499e-09 | 8.2728e-09 | 2.2366e-10 | 1.0147e-08 | 8.4625e-09 | 4.3983e-10 | 1.0896e-09 | 4.7616e-10 | 2.6798e-11 | 185498.094
275521.719 | 6.8062e-09 | 8.2341e-09 | 2.2296e-10 | 1.0194e-08 | 8.455e-09 | 4.303e-10 | 1.0739e-09 | 4.7288e-10 | 2.7263e-11 | 185510.25
275533.875 | 6.8651e-09 | 8.3554e-09 | 2.2697e-10 | 1.0229e-08 | 8.4988e-09 | 4.3142e-10 | 1.068e-09 | 4.7819e-10 | 2.7641e-11 | 185522.406
275546.063 | 6.8442e-09 | 8.1868e-09 | 2.2455e-10 | 1.0163e-08 | 8.4178e-09 | 4.2585e-10 | 1.0777e-09 | 4.7502e-10 | 2.7078e-11 | 185534.594
275558.219 | 6.8012e-09 | 8.258e-09 | 2.2339e-10 | 1.0144e-08 | 8.4159e-09 | 4.3523e-10 | 1.0755e-09 | 4.7133e-10 | 2.7173e-11 | 185546.75
275570.375 | 6.7842e-09 | 8.2385e-09 | 2.2664e-10 | 1.0182e-08 | 8.4054e-09 | 4.3252e-10 | 1.0727e-09 | 4.7752e-10 | 2.7044e-11 | 185558.906
275582.563 | 6.8295e-09 | 8.2118e-09 | 2.242e-10 | 1.0092e-08 | 8.4637e-09 | 4.2815e-10 | 1.0761e-09 | 4.7475e-10 | 2.737e-11 | 185571.094
275594.719 | 6.8457e-09 | 8.1516e-09 | 2.239e-10 | 1.0089e-08 | 8.3662e-09 | 4.3239e-10 | 1.0761e-09 | 4.7663e-10 | 2.7028e-11 | 185583.25
275606.875 | 6.7592e-09 | 8.1777e-09 | 2.2645e-10 | 1.0167e-08 | 8.4412e-09 | 4.3418e-10 | 1.0897e-09 | 4.7342e-10 | 2.6957e-11 | 185595.406
275619.063 | 6.8228e-09 | 8.1465e-09 | 2.2183e-10 | 1.0233e-08 | 8.5388e-09 | 4.3213e-10 | 1.0676e-09 | 4.7659e-10 | 2.7181e-11 | 185607.594
275631.219 | 6.878e-09 | 8.1788e-09 | 2.2359e-10 | 9.9731e-09 | 8.4347e-09 | 4.3618e-10 | 1.0718e-09 | 4.7666e-10 | 2.7146e-11 | 185619.75
275643.375 | 6.7674e-09 | 8.3045e-09 | 2.2253e-10 | 1.0062e-08 | 8.488e-09 | 4.3366e-10 | 1.0851e-09 | 4.7656e-10 | 2.7254e-11 | 185631.906
275655.563 | 6.7938e-09 | 8.222e-09 | 2.2445e-10 | 1.0101e-08 | 8.4406e-09 | 4.326e-10 | 1.0844e-09 | 4.7484e-10 | 2.7542e-11 | 185644.094
275667.719 | 6.8132e-09 | 8.1865e-09 | 2.252e-10 | 1.0058e-08 | 8.4105e-09 | 4.3417e-10 | 1.072e-09 | 4.8311e-10 | 2.7449e-11 | 185656.25
275679.875 | 6.823e-09 | 8.1901e-09 | 2.2497e-10 | 1.0103e-08 | 8.4979e-09 | 4.3555e-10 | 1.0738e-09 | 4.7411e-10 | 2.7453e-11 | 185668.406
275692.063 | 6.8018e-09 | 8.196e-09 | 2.2397e-10 | 1.0065e-08 | 8.4268e-09 | 4.3588e-10 | 1.0741e-09 | 4.7167e-10 | 2.7493e-11 | 185680.594
275704.219 | 6.8064e-09 | 8.1615e-09 | 2.2387e-10 | 1.0003e-08 | 8.44e-09 | 4.285e-10 | 1.0745e-09 | 4.7215e-10 | 2.7271e-11 | 185692.75
275716.375 | 6.8526e-09 | 8.131e-09 | 2.2357e-10 | 1.0032e-08 | 8.4613e-09 | 4.3113e-10 | 1.0751e-09 | 4.7588e-10 | 2.7022e-11 | 185704.906
275728.563 | 6.7517e-09 | 8.1277e-09 | 2.2562e-10 | 1.0049e-08 | 8.4816e-09 | 4.3228e-10 | 1.0764e-09 | 4.7178e-10 | 2.6836e-11 | 185717.094
275740.719 | 6.8852e-09 | 8.1733e-09 | 2.252e-10 | 1.0151e-08 | 8.3995e-09 | 4.3357e-10 | 1.0708e-09 | 4.7635e-10 | 2.6989e-11 | 185729.25
275752.875 | 6.7706e-09 | 8.1678e-09 | 2.2497e-10 | 1.0179e-08 | 8.3876e-09 | 4.3193e-10 | 1.0762e-09 | 4.7691e-10 | 2.6805e-11 | 185741.406
275765.063 | 6.7475e-09 | 8.2532e-09 | 2.2349e-10 | 1.0011e-08 | 8.4435e-09 | 4.3117e-10 | 1.0809e-09 | 4.768e-10 | 2.7192e-11 | 185753.594
275777.219 | 6.7754e-09 | 8.2696e-09 | 2.2544e-10 | 1.0097e-08 | 8.4418e-09 | 4.3563e-10 | 1.0779e-09 | 4.7905e-10 | 2.7444e-11 | 185765.75
275789.375 | 6.8283e-09 | 8.2476e-09 | 2.2518e-10 | 1.0129e-08 | 8.4254e-09 | 4.3558e-10 | 1.069e-09 | 4.7867e-10 | 2.7077e-11 | 185777.906
275801.563 | 6.7992e-09 | 8.2205e-09 | 2.2474e-10 | 1.0029e-08 | 8.4741e-09 | 4.2574e-10 | 1.0719e-09 | 4.7896e-10 | 2.744e-11 | 185790.094
275813.719 | 6.8357e-09 | 8.209e-09 | 2.2551e-10 | 1.0127e-08 | 8.565e-09 | 4.3324e-10 | 1.0838e-09 | 4.7826e-10 | 2.7153e-11 | 185802.25
275825.875 | 6.8266e-09 | 8.2665e-09 | 2.2541e-10 | 1.014e-08 | 8.4851e-09 | 4.3195e-10 | 1.0786e-09 | 4.7935e-10 | 2.7252e-11 | 185814.406
275838.063 | 6.7979e-09 | 8.2531e-09 | 2.2535e-10 | 1.0194e-08 | 8.4114e-09 | 4.3031e-10 | 1.0994e-09 | 4.8222e-10 | 2.714e-11 | 185826.594
275850.219 | 6.7968e-09 | 8.1498e-09 | 2.2603e-10 | 1.0156e-08 | 8.4376e-09 | 4.3727e-10 | 1.066e-09 | 4.8284e-10 | 2.7232e-11 | 185838.75
275862.406 | 6.7682e-09 | 8.2195e-09 | 2.2496e-10 | 1.025e-08 | 8.5215e-09 | 4.3662e-10 | 1.0814e-09 | 4.7906e-10 | 2.7348e-11 | 185850.937
275874.563 | 6.8442e-09 | 8.1199e-09 | 2.2471e-10 | 1.0143e-08 | 8.4581e-09 | 4.3147e-10 | 1.0679e-09 | 4.7035e-10 | 2.7274e-11 | 185863.094
275886.719 | 6.8144e-09 | 8.2036e-09 | 2.2545e-10 | 1.0069e-08 | 8.4836e-09 | 4.3335e-10 | 1.0761e-09 | 4.7415e-10 | 2.6973e-11 | 185875.25
275898.906 | 6.7455e-09 | 8.1873e-09 | 2.2616e-10 | 1.0098e-08 | 8.4276e-09 | 4.3045e-10 | 1.082e-09 | 4.7554e-10 | 2.7102e-11 | 185887.437
275911.063 | 6.7687e-09 | 8.085e-09 | 2.2285e-10 | 1.0069e-08 | 8.4021e-09 | 4.3169e-10 | 1.067e-09 | 4.7309e-10 | 2.7118e-11 | 185899.594
275923.219 | 6.7847e-09 | 8.2068e-09 | 2.2274e-10 | 1.0272e-08 | 8.4283e-09 | 4.2713e-10 | 1.0665e-09 | 4.7243e-10 | 2.7129e-11 | 185911.75
275935.406 | 6.7706e-09 | 8.2498e-09 | 2.2546e-10 | 1.0079e-08 | 8.4875e-09 | 4.3019e-10 | 1.0744e-09 | 4.7594e-10 | 2.7065e-11 | 185923.937
275947.563 | 6.7441e-09 | 8.1638e-09 | 2.24e-10 | 1.0055e-08 | 8.4639e-09 | 4.362e-10 | 1.0723e-09 | 4.7433e-10 | 2.6975e-11 | 185936.094
275959.719 | 6.7483e-09 | 8.1599e-09 | 2.2349e-10 | 1.0107e-08 | 8.3876e-09 | 4.2769e-10 | 1.07e-09 | 4.7459e-10 | 2.6966e-11 | 185948.25
275971.906 | 6.8762e-09 | 8.1581e-09 | 2.2161e-10 | 1.0007e-08 | 8.4816e-09 | 4.3205e-10 | 1.0675e-09 | 4.7012e-10 | 2.6964e-11 | 185960.437
275984.063 | 6.7962e-09 | 8.141e-09 | 2.2141e-10 | 1.0063e-08 | 8.4746e-09 | 4.2919e-10 | 1.0569e-09 | 4.7372e-10 | 2.7211e-11 | 185972.594
275996.219 | 6.8348e-09 | 8.164e-09 | 2.2394e-10 | 1.0055e-08 | 8.4693e-09 | 4.2556e-10 | 1.0695e-09 | 4.7024e-10 | 2.7296e-11 | 185984.75
276008.406 | 6.792e-09 | 8.1334e-09 | 2.2371e-10 | 1.0106e-08 | 8.4631e-09 | 4.277e-10 | 1.0796e-09 | 4.723e-10 | 2.7003e-11 | 185996.937
276020.563 | 6.889e-09 | 8.0734e-09 | 2.216e-10 | 1.0053e-08 | 8.5259e-09 | 4.322e-10 | 1.0625e-09 | 4.7496e-10 | 2.6864e-11 | 186009.094
276032.719 | 6.7874e-09 | 8.1502e-09 | 2.2485e-10 | 1.0059e-08 | 8.3959e-09 | 4.2848e-10 | 1.0784e-09 | 4.7628e-10 | 2.7185e-11 | 186021.25
276044.906 | 6.7908e-09 | 8.1598e-09 | 2.2461e-10 | 1.0135e-08 | 8.4674e-09 | 4.284e-10 | 1.0661e-09 | 4.716e-10 | 2.7148e-11 | 186033.437
276057.063 | 6.7842e-09 | 8.1711e-09 | 2.2587e-10 | 9.9132e-09 | 8.5139e-09 | 4.2656e-10 | 1.065e-09 | 4.6641e-10 | 2.7313e-11 | 186045.594
276069.219 | 6.8452e-09 | 8.1305e-09 | 2.2132e-10 | 9.9062e-09 | 8.5685e-09 | 4.2733e-10 | 1.0639e-09 | 4.7158e-10 | 2.6703e-11 | 186057.75
276081.406 | 6.7747e-09 | 8.1756e-09 | 2.2465e-10 | 1.0064e-08 | 8.4239e-09 | 4.2596e-10 | 1.0647e-09 | 4.7381e-10 | 2.7142e-11 | 186069.937
276093.563 | 6.765e-09 | 8.2473e-09 | 2.2477e-10 | 1.0067e-08 | 8.5379e-09 | 4.3229e-10 | 1.0643e-09 | 4.7398e-10 | 2.7111e-11 | 186082.094
276105.719 | 6.7731e-09 | 8.1334e-09 | 2.2356e-10 | 9.9261e-09 | 8.395e-09 | 4.2614e-10 | 1.0595e-09 | 4.7375e-10 | 2.6904e-11 | 186094.25
276117.906 | 6.802e-09 | 8.0712e-09 | 2.2207e-10 | 9.9924e-09 | 8.4291e-09 | 4.3185e-10 | 1.0647e-09 | 4.7445e-10 | 2.7013e-11 | 186106.437
276130.063 | 6.7373e-09 | 8.115e-09 | 2.2011e-10 | 9.9422e-09 | 8.4343e-09 | 4.3163e-10 | 1.0558e-09 | 4.732e-10 | 2.6896e-11 | 186118.594
276142.219 | 6.773e-09 | 8.225e-09 | 2.2399e-10 | 9.8624e-09 | 8.4638e-09 | 4.3144e-10 | 1.0712e-09 | 4.7146e-10 | 2.712e-11 | 186130.75
276154.406 | 6.7275e-09 | 8.0968e-09 | 2.2128e-10 | 9.9448e-09 | 8.4571e-09 | 4.3435e-10 | 1.0618e-09 | 4.6935e-10 | 2.7053e-11 | 186142.937
276166.563 | 6.809e-09 | 8.1739e-09 | 2.2129e-10 | 1.0118e-08 | 8.4653e-09 | 4.3429e-10 | 1.0706e-09 | 4.7274e-10 | 2.7082e-11 | 186155.094
276178.719 | 6.7764e-09 | 8.1234e-09 | 2.2018e-10 | 9.9722e-09 | 8.3432e-09 | 4.2568e-10 | 1.0605e-09 | 4.7505e-10 | 2.6963e-11 | 186167.25
276190.906 | 6.7954e-09 | 8.1099e-09 | 2.2223e-10 | 9.8928e-09 | 8.486e-09 | 4.2687e-10 | 1.0682e-09 | 4.6438e-10 | 2.6807e-11 | 186179.437
276203.063 | 6.7718e-09 | 8.0665e-09 | 2.232e-10 | 9.9285e-09 | 8.4548e-09 | 4.2775e-10 | 1.062e-09 | 4.6979e-10 | 2.6992e-11 | 186191.594
276215.219 | 6.7532e-09 | 8.0791e-09 | 2.2128e-10 | 9.9526e-09 | 8.4092e-09 | 4.2762e-10 | 1.0783e-09 | 4.7059e-10 | 2.6725e-11 | 186203.75
276227.406 | 6.786e-09 | 8.0974e-09 | 2.2297e-10 | 1.0019e-08 | 8.3424e-09 | 4.2704e-10 | 1.0532e-09 | 4.6512e-10 | 2.7003e-11 | 186215.937
276239.563 | 6.7635e-09 | 8.1675e-09 | 2.2317e-10 | 9.9552e-09 | 8.3647e-09 | 4.2396e-10 | 1.0648e-09 | 4.7044e-10 | 2.6967e-11 | 186228.094
276251.75 | 6.7579e-09 | 8.2009e-09 | 2.2126e-10 | 9.9895e-09 | 8.3133e-09 | 4.2821e-10 | 1.0684e-09 | 4.634e-10 | 2.6851e-11 | 186240.281
276263.906 | 6.7525e-09 | 8.1037e-09 | 2.1952e-10 | 9.9798e-09 | 8.3588e-09 | 4.2507e-10 | 1.056e-09 | 4.7155e-10 | 2.6993e-11 | 186252.437
276276.063 | 6.7722e-09 | 8.2356e-09 | 2.2141e-10 | 9.9538e-09 | 8.4544e-09 | 4.2784e-10 | 1.0547e-09 | 4.6814e-10 | 2.6823e-11 | 186264.594
276288.25 | 6.8088e-09 | 8.1295e-09 | 2.2215e-10 | 9.834e-09 | 8.4006e-09 | 4.2898e-10 | 1.0598e-09 | 4.7164e-10 | 2.694e-11 | 186276.781
276300.406 | 6.7532e-09 | 8.1386e-09 | 2.2264e-10 | 9.9235e-09 | 8.3999e-09 | 4.3063e-10 | 1.0537e-09 | 4.7249e-10 | 2.6765e-11 | 186288.937
276312.563 | 6.7326e-09 | 8.1351e-09 | 2.2288e-10 | 9.8569e-09 | 8.4011e-09 | 4.2558e-10 | 1.0579e-09 | 4.6993e-10 | 2.6866e-11 | 186301.094
276324.75 | 6.7968e-09 | 8.1688e-09 | 2.21e-10 | 9.8987e-09 | 8.4303e-09 | 4.2612e-10 | 1.0508e-09 | 4.6732e-10 | 2.6841e-11 | 186313.281
276336.906 | 6.8734e-09 | 8.1409e-09 | 2.1955e-10 | 9.8257e-09 | 8.4321e-09 | 4.248e-10 | 1.0534e-09 | 4.689e-10 | 2.6934e-11 | 186325.437
276349.063 | 6.7982e-09 | 8.1468e-09 | 2.1999e-10 | 9.908e-09 | 8.3934e-09 | 4.2832e-10 | 1.0622e-09 | 4.7157e-10 | 2.6931e-11 | 186337.594
276361.25 | 6.8204e-09 | 8.204e-09 | 2.2323e-10 | 9.8538e-09 | 8.3863e-09 | 4.2657e-10 | 1.0606e-09 | 4.6789e-10 | 2.6491e-11 | 186349.781
276373.406 | 6.7125e-09 | 8.1696e-09 | 2.2159e-10 | 9.7866e-09 | 8.3571e-09 | 4.2454e-10 | 1.0479e-09 | 4.7111e-10 | 2.7052e-11 | 186361.937
276385.563 | 6.8099e-09 | 8.1756e-09 | 2.2254e-10 | 9.8446e-09 | 8.3999e-09 | 4.2816e-10 | 1.0567e-09 | 4.6865e-10 | 2.7235e-11 | 186374.094
276397.75 | 6.8046e-09 | 8.1505e-09 | 2.1987e-10 | 9.9588e-09 | 8.4796e-09 | 4.2782e-10 | 1.0588e-09 | 4.6964e-10 | 2.7102e-11 | 186386.281
276409.906 | 6.8313e-09 | 8.1889e-09 | 2.2532e-10 | 9.8988e-09 | 8.3845e-09 | 4.2953e-10 | 1.0649e-09 | 4.6694e-10 | 2.6882e-11 | 186398.437
276422.063 | 6.8378e-09 | 8.2839e-09 | 2.2233e-10 | 9.7799e-09 | 8.4422e-09 | 4.2464e-10 | 1.0542e-09 | 4.6724e-10 | 2.6725e-11 | 186410.594
276434.25 | 6.7472e-09 | 8.0891e-09 | 2.2062e-10 | 9.8953e-09 | 8.463e-09 | 4.2812e-10 | 1.0627e-09 | 4.7134e-10 | 2.6966e-11 | 186422.781
276446.406 | 6.7028e-09 | 8.1761e-09 | 2.236e-10 | 9.9911e-09 | 8.4045e-09 | 4.3116e-10 | 1.0619e-09 | 4.6938e-10 | 2.7062e-11 | 186434.937
276458.563 | 6.7819e-09 | 8.1258e-09 | 2.2071e-10 | 9.9371e-09 | 8.4309e-09 | 4.2815e-10 | 1.0607e-09 | 4.7515e-10 | 2.7249e-11 | 186447.094
276470.75 | 6.7779e-09 | 8.1434e-09 | 2.2223e-10 | 9.896e-09 | 8.4628e-09 | 4.2607e-10 | 1.051e-09 | 4.675e-10 | 2.6932e-11 | 186459.281
276482.906 | 6.9137e-09 | 8.3284e-09 | 2.2251e-10 | 9.8294e-09 | 8.4636e-09 | 4.2609e-10 | 1.065e-09 | 4.6762e-10 | 2.708e-11 | 186471.437
276495.063 | 6.8465e-09 | 8.2733e-09 | 2.2486e-10 | 9.9626e-09 | 8.4172e-09 | 4.2907e-10 | 1.0608e-09 | 4.6868e-10 | 2.6784e-11 | 186483.594
276507.25 | 6.8394e-09 | 8.2789e-09 | 2.2125e-10 | 1.0016e-08 | 8.4996e-09 | 4.2969e-10 | 1.0804e-09 | 4.6911e-10 | 2.7194e-11 | 186495.781
276519.406 | 6.8308e-09 | 8.2056e-09 | 2.2218e-10 | 9.9142e-09 | 8.4821e-09 | 4.2832e-10 | 1.0643e-09 | 4.6751e-10 | 2.6878e-11 | 186507.937
276531.563 | 6.8391e-09 | 8.1936e-09 | 2.2072e-10 | 9.9483e-09 | 8.4348e-09 | 4.2847e-10 | 1.067e-09 | 4.7222e-10 | 2.6791e-11 | 186520.094
276543.75 | 6.7953e-09 | 8.19e-09 | 2.2091e-10 | 9.9765e-09 | 8.5181e-09 | 4.29e-10 | 1.0643e-09 | 4.7152e-10 | 2.7273e-11 | 186532.281
276555.906 | 6.8493e-09 | 8.2664e-09 | 2.2536e-10 | 9.7772e-09 | 8.5003e-09 | 4.3048e-10 | 1.064e-09 | 4.7268e-10 | 2.7119e-11 | 186544.437
276568.063 | 6.8355e-09 | 8.23e-09 | 2.2307e-10 | 9.8228e-09 | 8.4976e-09 | 4.2621e-10 | 1.0584e-09 | 4.686e-10 | 2.7156e-11 | 186556.594
276580.25 | 6.82e-09 | 8.2126e-09 | 2.2285e-10 | 9.9032e-09 | 8.5432e-09 | 4.3101e-10 | 1.0609e-09 | 4.7214e-10 | 2.7156e-11 | 186568.781
276592.406 | 6.837e-09 | 8.2262e-09 | 2.2193e-10 | 9.883e-09 | 8.5055e-09 | 4.361e-10 | 1.073e-09 | 4.708e-10 | 2.7326e-11 | 186580.937
276604.563 | 6.8248e-09 | 8.2268e-09 | 2.2426e-10 | 9.8631e-09 | 8.5093e-09 | 4.2554e-10 | 1.0522e-09 | 4.7326e-10 | 2.6839e-11 | 186593.094
276616.75 | 6.8339e-09 | 8.2739e-09 | 2.2409e-10 | 9.8691e-09 | 8.4768e-09 | 4.2606e-10 | 1.054e-09 | 4.7092e-10 | 2.6999e-11 | 186605.281
276628.906 | 6.8467e-09 | 8.2938e-09 | 2.2414e-10 | 9.9253e-09 | 8.455e-09 | 4.2464e-10 | 1.0655e-09 | 4.7044e-10 | 2.6927e-11 | 186617.437
276641.094 | 6.8106e-09 | 8.2095e-09 | 2.2356e-10 | 9.8962e-09 | 8.4537e-09 | 4.2465e-10 | 1.0665e-09 | 4.7337e-10 | 2.7287e-11 | 186629.625
276653.25 | 6.841e-09 | 8.2422e-09 | 2.2321e-10 | 9.8437e-09 | 8.4974e-09 | 4.2584e-10 | 1.0564e-09 | 4.718e-10 | 2.7597e-11 | 186641.781
276665.406 | 6.7615e-09 | 8.1509e-09 | 2.2131e-10 | 1.0017e-08 | 8.3827e-09 | 4.2748e-10 | 1.0565e-09 | 4.6783e-10 | 2.6985e-11 | 186653.937
276677.594 | 6.8584e-09 | 8.177e-09 | 2.2327e-10 | 9.8494e-09 | 8.4525e-09 | 4.2463e-10 | 1.0471e-09 | 4.6872e-10 | 2.6819e-11 | 186666.125
276689.75 | 6.7575e-09 | 8.2095e-09 | 2.2153e-10 | 9.8377e-09 | 8.347e-09 | 4.2264e-10 | 1.0612e-09 | 4.6723e-10 | 2.69e-11 | 186678.281
276701.906 | 6.7703e-09 | 8.2042e-09 | 2.2208e-10 | 9.8495e-09 | 8.5083e-09 | 4.3051e-10 | 1.0506e-09 | 4.6326e-10 | 2.7167e-11 | 186690.437
276714.094 | 6.8187e-09 | 8.1136e-09 | 2.2043e-10 | 9.8851e-09 | 8.4306e-09 | 4.2608e-10 | 1.0664e-09 | 4.6583e-10 | 2.7275e-11 | 186702.625
276726.25 | 6.8678e-09 | 8.1808e-09 | 2.2235e-10 | 9.9227e-09 | 8.4507e-09 | 4.3067e-10 | 1.0521e-09 | 4.6772e-10 | 2.7082e-11 | 186714.781
276738.406 | 6.8018e-09 | 8.3122e-09 | 2.2199e-10 | 9.8394e-09 | 8.462e-09 | 4.2427e-10 | 1.0508e-09 | 4.7247e-10 | 2.7305e-11 | 186726.937
276750.594 | 6.8314e-09 | 8.204e-09 | 2.2227e-10 | 9.8407e-09 | 8.4056e-09 | 4.2466e-10 | 1.0599e-09 | 4.6442e-10 | 2.7206e-11 | 186739.125
276762.75 | 6.9747e-09 | 8.1436e-09 | 2.2484e-10 | 9.8404e-09 | 8.3572e-09 | 4.278e-10 | 1.0595e-09 | 4.696e-10 | 2.7134e-11 | 186751.281
276774.906 | 6.9258e-09 | 8.1658e-09 | 2.2336e-10 | 9.8241e-09 | 8.4096e-09 | 4.2828e-10 | 1.052e-09 | 4.6619e-10 | 2.6883e-11 | 186763.437
276787.094 | 6.8547e-09 | 8.1494e-09 | 2.2111e-10 | 9.8501e-09 | 8.51e-09 | 4.2497e-10 | 1.0602e-09 | 4.679e-10 | 2.6925e-11 | 186775.625
276799.25 | 6.846e-09 | 8.1939e-09 | 2.1972e-10 | 9.7415e-09 | 8.4227e-09 | 4.2678e-10 | 1.0536e-09 | 4.6636e-10 | 2.6946e-11 | 186787.781
276811.406 | 6.8895e-09 | 8.1628e-09 | 2.1916e-10 | 9.8503e-09 | 8.4733e-09 | 4.2761e-10 | 1.0513e-09 | 4.7173e-10 | 2.6991e-11 | 186799.937
276823.594 | 6.8654e-09 | 8.1114e-09 | 2.2146e-10 | 9.7453e-09 | 8.4135e-09 | 4.3007e-10 | 1.0557e-09 | 4.6256e-10 | 2.6527e-11 | 186812.125
276835.75 | 6.853e-09 | 8.2291e-09 | 2.1883e-10 | 9.8034e-09 | 8.4823e-09 | 4.3029e-10 | 1.0547e-09 | 4.6671e-10 | 2.6922e-11 | 186824.281
276847.906 | 6.725e-09 | 8.2231e-09 | 2.2326e-10 | 9.8837e-09 | 8.4129e-09 | 4.2666e-10 | 1.052e-09 | 4.6562e-10 | 2.7059e-11 | 186836.437
276860.094 | 6.8149e-09 | 8.1971e-09 | 2.1996e-10 | 9.6917e-09 | 8.3547e-09 | 4.2657e-10 | 1.0473e-09 | 4.6242e-10 | 2.6977e-11 | 186848.625
276872.25 | 6.8276e-09 | 8.1992e-09 | 2.2015e-10 | 9.8201e-09 | 8.3762e-09 | 4.2305e-10 | 1.0578e-09 | 4.6274e-10 | 2.6783e-11 | 186860.781
276884.406 | 6.8032e-09 | 8.2119e-09 | 2.2048e-10 | 9.8266e-09 | 8.4373e-09 | 4.2927e-10 | 1.0497e-09 | 4.6703e-10 | 2.6727e-11 | 186872.937
276896.594 | 6.858e-09 | 8.2288e-09 | 2.2224e-10 | 9.7834e-09 | 8.4288e-09 | 4.2479e-10 | 1.055e-09 | 4.6656e-10 | 2.6903e-11 | 186885.125
276908.75 | 6.817e-09 | 8.1677e-09 | 2.2007e-10 | 9.802e-09 | 8.3226e-09 | 4.3285e-10 | 1.0606e-09 | 4.693e-10 | 2.6803e-11 | 186897.281
276920.906 | 6.8646e-09 | 8.1583e-09 | 2.2218e-10 | 9.7765e-09 | 8.3686e-09 | 4.2669e-10 | 1.0589e-09 | 4.6606e-10 | 2.6974e-11 | 186909.437
276933.094 | 6.8539e-09 | 8.1375e-09 | 2.2014e-10 | 9.9083e-09 | 8.4011e-09 | 4.2434e-10 | 1.0666e-09 | 4.6445e-10 | 2.6882e-11 | 186921.625
276945.25 | 6.7943e-09 | 8.2405e-09 | 2.2099e-10 | 9.6245e-09 | 8.4484e-09 | 4.2536e-10 | 1.0567e-09 | 4.6271e-10 | 2.6872e-11 | 186933.781
276957.406 | 6.8047e-09 | 8.2192e-09 | 2.1971e-10 | 9.812e-09 | 8.4284e-09 | 4.3214e-10 | 1.0452e-09 | 4.6925e-10 | 2.6968e-11 | 186945.937
276969.594 | 6.8551e-09 | 8.2011e-09 | 2.2218e-10 | 9.8022e-09 | 8.5139e-09 | 4.2733e-10 | 1.0554e-09 | 4.6264e-10 | 2.6944e-11 | 186958.125
276981.75 | 6.7826e-09 | 8.2657e-09 | 2.2169e-10 | 9.9035e-09 | 8.4556e-09 | 4.2426e-10 | 1.0438e-09 | 4.6753e-10 | 2.6811e-11 | 186970.281
276993.938 | 6.7607e-09 | 8.1054e-09 | 2.2207e-10 | 9.8312e-09 | 8.4383e-09 | 4.2351e-10 | 1.0509e-09 | 4.6783e-10 | 2.705e-11 | 186982.469
277006.094 | 6.8162e-09 | 8.2248e-09 | 2.2285e-10 | 9.8782e-09 | 8.4378e-09 | 4.2465e-10 | 1.0578e-09 | 4.6759e-10 | 2.6942e-11 | 186994.625
277018.25 | 6.805e-09 | 8.0644e-09 | 2.1971e-10 | 9.7583e-09 | 8.4314e-09 | 4.2452e-10 | 1.0508e-09 | 4.6409e-10 | 2.6913e-11 | 187006.781
277030.438 | 6.7927e-09 | 8.1257e-09 | 2.1726e-10 | 9.8675e-09 | 8.3562e-09 | 4.2371e-10 | 1.0433e-09 | 4.7136e-10 | 2.6884e-11 | 187018.969
277042.594 | 6.8224e-09 | 8.1662e-09 | 2.2115e-10 | 9.8096e-09 | 8.4218e-09 | 4.231e-10 | 1.0566e-09 | 4.6758e-10 | 2.7048e-11 | 187031.125
277054.75 | 6.8719e-09 | 8.232e-09 | 2.1956e-10 | 9.7399e-09 | 8.4361e-09 | 4.2673e-10 | 1.0555e-09 | 4.6283e-10 | 2.7192e-11 | 187043.281
277066.938 | 6.8191e-09 | 8.1441e-09 | 2.2132e-10 | 9.7958e-09 | 8.3961e-09 | 4.2463e-10 | 1.0471e-09 | 4.6621e-10 | 2.6695e-11 | 187055.469
277079.094 | 6.8345e-09 | 8.2079e-09 | 2.2112e-10 | 9.8835e-09 | 8.4404e-09 | 4.2901e-10 | 1.0486e-09 | 4.6757e-10 | 2.694e-11 | 187067.625
277091.25 | 6.8664e-09 | 8.1839e-09 | 2.211e-10 | 9.8053e-09 | 8.4767e-09 | 4.2639e-10 | 1.051e-09 | 4.6374e-10 | 2.6936e-11 | 187079.781
277103.438 | 6.9346e-09 | 8.1595e-09 | 2.1828e-10 | 9.7604e-09 | 8.4806e-09 | 4.2793e-10 | 1.0624e-09 | 4.6565e-10 | 2.6767e-11 | 187091.969
277115.594 | 6.8775e-09 | 8.1423e-09 | 2.2107e-10 | 9.8554e-09 | 8.5081e-09 | 4.2867e-10 | 1.0516e-09 | 4.6672e-10 | 2.6919e-11 | 187104.125
277127.75 | 6.8153e-09 | 8.1295e-09 | 2.1925e-10 | 9.8041e-09 | 8.4061e-09 | 4.2505e-10 | 1.0508e-09 | 4.6434e-10 | 2.69e-11 | 187116.281
277139.938 | 6.8161e-09 | 8.1054e-09 | 2.1935e-10 | 9.8209e-09 | 8.5148e-09 | 4.2347e-10 | 1.0464e-09 | 4.6135e-10 | 2.7016e-11 | 187128.469
277152.094 | 6.8645e-09 | 8.1596e-09 | 2.1995e-10 | 9.7601e-09 | 8.4092e-09 | 4.2672e-10 | 1.0519e-09 | 4.6516e-10 | 2.6805e-11 | 187140.625
277164.25 | 6.8113e-09 | 8.2285e-09 | 2.2223e-10 | 9.7008e-09 | 8.3984e-09 | 4.2701e-10 | 1.042e-09 | 4.5955e-10 | 2.6993e-11 | 187152.781
277176.438 | 6.7929e-09 | 8.1943e-09 | 2.1944e-10 | 9.7599e-09 | 8.4316e-09 | 4.2207e-10 | 1.0426e-09 | 4.6354e-10 | 2.6939e-11 | 187164.969
277188.594 | 6.7372e-09 | 8.2052e-09 | 2.2229e-10 | 9.7914e-09 | 8.3639e-09 | 4.2719e-10 | 1.0359e-09 | 4.6645e-10 | 2.7128e-11 | 187177.125
277200.75 | 6.8558e-09 | 8.2034e-09 | 2.1946e-10 | 9.8434e-09 | 8.4582e-09 | 4.2586e-10 | 1.0428e-09 | 4.6371e-10 | 2.691e-11 | 187189.281
277212.938 | 6.832e-09 | 8.1131e-09 | 2.2096e-10 | 9.6969e-09 | 8.4436e-09 | 4.2458e-10 | 1.0574e-09 | 4.6457e-10 | 2.661e-11 | 187201.469
277225.094 | 6.7548e-09 | 8.1254e-09 | 2.2079e-10 | 9.6586e-09 | 8.4713e-09 | 4.2148e-10 | 1.05e-09 | 4.6075e-10 | 2.6854e-11 | 187213.625
277237.25 | 6.7921e-09 | 7.9918e-09 | 2.196e-10 | 9.7677e-09 | 8.4101e-09 | 4.1895e-10 | 1.0526e-09 | 4.6182e-10 | 2.7049e-11 | 187225.781
277249.438 | 6.8441e-09 | 8.0646e-09 | 2.218e-10 | 9.7629e-09 | 8.4226e-09 | 4.2487e-10 | 1.0572e-09 | 4.6394e-10 | 2.6902e-11 | 187237.969
277261.594 | 6.8425e-09 | 8.1539e-09 | 2.2109e-10 | 9.7785e-09 | 8.3309e-09 | 4.2479e-10 | 1.043e-09 | 4.5922e-10 | 2.656e-11 | 187250.125
277273.75 | 6.8173e-09 | 8.1225e-09 | 2.2061e-10 | 9.8235e-09 | 8.4435e-09 | 4.2348e-10 | 1.0483e-09 | 4.5909e-10 | 2.693e-11 | 187262.281
277285.938 | 6.771e-09 | 8.1235e-09 | 2.2017e-10 | 9.8276e-09 | 8.4688e-09 | 4.2414e-10 | 1.0576e-09 | 4.6501e-10 | 2.6821e-11 | 187274.469
277298.094 | 6.744e-09 | 8.1426e-09 | 2.1886e-10 | 9.6729e-09 | 8.4466e-09 | 4.2146e-10 | 1.0428e-09 | 4.6484e-10 | 2.6686e-11 | 187286.625
277310.25 | 6.8358e-09 | 8.2214e-09 | 2.2007e-10 | 9.8482e-09 | 8.2814e-09 | 4.2679e-10 | 1.0503e-09 | 4.6148e-10 | 2.6684e-11 | 187298.781
277322.438 | 6.7864e-09 | 8.1583e-09 | 2.2204e-10 | 9.7038e-09 | 8.3008e-09 | 4.2568e-10 | 1.0492e-09 | 4.6293e-10 | 2.683e-11 | 187310.969
277334.594 | 6.7721e-09 | 8.1255e-09 | 2.1973e-10 | 9.7048e-09 | 8.3965e-09 | 4.2907e-10 | 1.0506e-09 | 4.6675e-10 | 2.6689e-11 | 187323.125
277346.75 | 6.7894e-09 | 8.059e-09 | 2.196e-10 | 9.7127e-09 | 8.379e-09 | 4.2195e-10 | 1.0542e-09 | 4.6518e-10 | 2.6853e-11 | 187335.281
277358.938 | 6.7875e-09 | 8.1132e-09 | 2.2084e-10 | 9.8325e-09 | 8.3548e-09 | 4.2685e-10 | 1.0431e-09 | 4.615e-10 | 2.6728e-11 | 187347.469
277371.094 | 6.7744e-09 | 8.203e-09 | 2.2086e-10 | 9.6671e-09 | 8.3288e-09 | 4.2066e-10 | 1.0593e-09 | 4.6906e-10 | 2.6716e-11 | 187359.625
277383.281 | 6.771e-09 | 8.0631e-09 | 2.1993e-10 | 9.7797e-09 | 8.3433e-09 | 4.2395e-10 | 1.0539e-09 | 4.7001e-10 | 2.6618e-11 | 187371.812
277395.438 | 6.7433e-09 | 8.1329e-09 | 2.2166e-10 | 9.7162e-09 | 8.3951e-09 | 4.2557e-10 | 1.035e-09 | 4.5993e-10 | 2.6745e-11 | 187383.969
277407.594 | 6.7631e-09 | 8.1147e-09 | 2.2061e-10 | 9.7592e-09 | 8.5542e-09 | 4.2301e-10 | 1.0493e-09 | 4.5363e-10 | 2.6792e-11 | 187396.125
277419.781 | 6.7792e-09 | 8.1421e-09 | 2.203e-10 | 9.7446e-09 | 8.4192e-09 | 4.241e-10 | 1.0512e-09 | 4.5797e-10 | 2.6648e-11 | 187408.312
277431.938 | 6.7392e-09 | 8.1769e-09 | 2.1944e-10 | 9.7178e-09 | 8.3593e-09 | 4.2256e-10 | 1.0415e-09 | 4.5512e-10 | 2.6692e-11 | 187420.469
277444.094 | 6.7457e-09 | 8.1092e-09 | 2.1959e-10 | 9.6979e-09 | 8.3664e-09 | 4.1986e-10 | 1.0435e-09 | 4.6007e-10 | 2.6571e-11 | 187432.625
277456.281 | 6.7206e-09 | 8.1064e-09 | 2.1797e-10 | 9.7161e-09 | 8.3546e-09 | 4.189e-10 | 1.0459e-09 | 4.5977e-10 | 2.6734e-11 | 187444.812
277468.438 | 6.8161e-09 | 8.1937e-09 | 2.1902e-10 | 9.7075e-09 | 8.5184e-09 | 4.2332e-10 | 1.0449e-09 | 4.6488e-10 | 2.6901e-11 | 187456.969
277480.594 | 6.8704e-09 | 8.1158e-09 | 2.1812e-10 | 9.8137e-09 | 8.4271e-09 | 4.2462e-10 | 1.0411e-09 | 4.6473e-10 | 2.6773e-11 | 187469.125
277492.781 | 6.7159e-09 | 8.1292e-09 | 2.2212e-10 | 9.7674e-09 | 8.4771e-09 | 4.2106e-10 | 1.0492e-09 | 4.6391e-10 | 2.7041e-11 | 187481.312
277504.938 | 6.6723e-09 | 8.039e-09 | 2.1919e-10 | 9.7371e-09 | 8.3993e-09 | 4.2771e-10 | 1.0451e-09 | 4.5968e-10 | 2.6914e-11 | 187493.469
277517.094 | 6.7242e-09 | 8.1757e-09 | 2.18e-10 | 9.8031e-09 | 8.3939e-09 | 4.2553e-10 | 1.0393e-09 | 4.6392e-10 | 2.6558e-11 | 187505.625
277529.281 | 6.7824e-09 | 8.0627e-09 | 2.1805e-10 | 9.7154e-09 | 8.3783e-09 | 4.2055e-10 | 1.0396e-09 | 4.6046e-10 | 2.6873e-11 | 187517.812
277541.438 | 6.7544e-09 | 8.1223e-09 | 2.1825e-10 | 9.7457e-09 | 8.3478e-09 | 4.2837e-10 | 1.0355e-09 | 4.6149e-10 | 2.6907e-11 | 187529.969
277553.594 | 6.7125e-09 | 8.1713e-09 | 2.2035e-10 | 9.728e-09 | 8.268e-09 | 4.2381e-10 | 1.0524e-09 | 4.6557e-10 | 2.6894e-11 | 187542.125
277565.781 | 6.8145e-09 | 8.1284e-09 | 2.1846e-10 | 9.8252e-09 | 8.3978e-09 | 4.2733e-10 | 1.0471e-09 | 4.6226e-10 | 2.6696e-11 | 187554.312
277577.938 | 6.7833e-09 | 8.1016e-09 | 2.2171e-10 | 9.9963e-09 | 8.3829e-09 | 4.3019e-10 | 1.0486e-09 | 4.5714e-10 | 2.6562e-11 | 187566.469
277590.094 | 6.7115e-09 | 8.1193e-09 | 2.1966e-10 | 9.7456e-09 | 8.4091e-09 | 4.2458e-10 | 1.0524e-09 | 4.6104e-10 | 2.6915e-11 | 187578.625
277602.281 | 6.7503e-09 | 8.1668e-09 | 2.185e-10 | 9.7476e-09 | 8.421e-09 | 4.2338e-10 | 1.0494e-09 | 4.6487e-10 | 2.7043e-11 | 187590.812
277614.438 | 6.6998e-09 | 8.1636e-09 | 2.1875e-10 | 9.6729e-09 | 8.4554e-09 | 4.2003e-10 | 1.0421e-09 | 4.6304e-10 | 2.6626e-11 | 187602.969
277626.594 | 6.8072e-09 | 8.0362e-09 | 2.1972e-10 | 9.7732e-09 | 8.4361e-09 | 4.2481e-10 | 1.0366e-09 | 4.6161e-10 | 2.7314e-11 | 187615.125
277638.781 | 6.7124e-09 | 8.1423e-09 | 2.175e-10 | 9.737e-09 | 8.4419e-09 | 4.252e-10 | 1.0538e-09 | 4.6016e-10 | 2.6966e-11 | 187627.312
277650.938 | 6.7577e-09 | 8.073e-09 | 2.1956e-10 | 9.7175e-09 | 8.4199e-09 | 4.2509e-10 | 1.0478e-09 | 4.6281e-10 | 2.6817e-11 | 187639.469
277663.094 | 6.7228e-09 | 8.0593e-09 | 2.2087e-10 | 9.7995e-09 | 8.4742e-09 | 4.2758e-10 | 1.0446e-09 | 4.5959e-10 | 2.6619e-11 | 187651.625
277675.281 | 6.7792e-09 | 8.1522e-09 | 2.2044e-10 | 9.7847e-09 | 8.3865e-09 | 4.1902e-10 | 1.0378e-09 | 4.6356e-10 | 2.66e-11 | 187663.812
277687.438 | 6.838e-09 | 8.1925e-09 | 2.2006e-10 | 9.6604e-09 | 8.3875e-09 | 4.234e-10 | 1.0433e-09 | 4.7068e-10 | 2.6806e-11 | 187675.969
277699.594 | 6.8073e-09 | 8.0604e-09 | 2.2112e-10 | 9.8075e-09 | 8.3805e-09 | 4.2678e-10 | 1.0445e-09 | 4.6137e-10 | 2.696e-11 | 187688.125
277711.781 | 6.8089e-09 | 8.0832e-09 | 2.2047e-10 | 9.7259e-09 | 8.3329e-09 | 4.2014e-10 | 1.046e-09 | 4.6025e-10 | 2.69e-11 | 187700.312
277723.938 | 7.0214e-09 | 8.1173e-09 | 2.1888e-10 | 9.8842e-09 | 8.3619e-09 | 4.2285e-10 | 1.0439e-09 | 4.5937e-10 | 2.6736e-11 | 187712.469
277736.094 | 6.8279e-09 | 8.2124e-09 | 2.2124e-10 | 9.7886e-09 | 8.3255e-09 | 4.2647e-10 | 1.0442e-09 | 4.596e-10 | 2.7126e-11 | 187724.625
277748.281 | 6.7729e-09 | 8.1921e-09 | 2.1889e-10 | 9.7091e-09 | 8.4207e-09 | 4.2571e-10 | 1.0438e-09 | 4.6895e-10 | 2.7027e-11 | 187736.812
277760.438 | 6.7818e-09 | 8.0726e-09 | 2.205e-10 | 9.9065e-09 | 8.3527e-09 | 4.2176e-10 | 1.0469e-09 | 4.6029e-10 | 2.6871e-11 | 187748.969
277772.625 | 6.8211e-09 | 8.0961e-09 | 2.2065e-10 | 9.6483e-09 | 8.4496e-09 | 4.1858e-10 | 1.0483e-09 | 4.5997e-10 | 2.676e-11 | 187761.156
277784.781 | 6.6381e-09 | 8.1128e-09 | 2.1869e-10 | 9.6765e-09 | 8.3497e-09 | 4.2286e-10 | 1.0539e-09 | 4.613e-10 | 2.6708e-11 | 187773.312
277796.938 | 6.8125e-09 | 8.1874e-09 | 2.1932e-10 | 9.703e-09 | 8.3733e-09 | 4.2195e-10 | 1.0455e-09 | 4.6503e-10 | 2.6576e-11 | 187785.469
277809.125 | 6.7452e-09 | 8.1074e-09 | 2.2035e-10 | 9.6675e-09 | 8.4056e-09 | 4.227e-10 | 1.0443e-09 | 4.6463e-10 | 2.6725e-11 | 187797.656
277821.281 | 6.7573e-09 | 8.0957e-09 | 2.2049e-10 | 9.7446e-09 | 8.3654e-09 | 4.2065e-10 | 1.0519e-09 | 4.6409e-10 | 2.6765e-11 | 187809.812
277833.438 | 6.8524e-09 | 8.1602e-09 | 2.2084e-10 | 9.6687e-09 | 8.4176e-09 | 4.2316e-10 | 1.051e-09 | 4.6478e-10 | 2.6828e-11 | 187821.969
277845.625 | 6.8933e-09 | 8.0676e-09 | 2.198e-10 | 9.712e-09 | 8.3475e-09 | 4.2413e-10 | 1.0362e-09 | 4.6816e-10 | 2.6362e-11 | 187834.156
277857.781 | 6.716e-09 | 8.1534e-09 | 2.1806e-10 | 9.7676e-09 | 8.4326e-09 | 4.2345e-10 | 1.0483e-09 | 4.6152e-10 | 2.6753e-11 | 187846.312
277869.938 | 6.7908e-09 | 8.1679e-09 | 2.1962e-10 | 9.7422e-09 | 8.3057e-09 | 4.2598e-10 | 1.0546e-09 | 4.62e-10 | 2.6693e-11 | 187858.469
277882.125 | 6.7406e-09 | 8.1369e-09 | 2.1805e-10 | 9.6278e-09 | 8.3806e-09 | 4.1997e-10 | 1.0357e-09 | 4.6823e-10 | 2.6581e-11 | 187870.656
277894.281 | 6.7685e-09 | 8.1417e-09 | 2.2028e-10 | 9.7754e-09 | 8.4537e-09 | 4.2197e-10 | 1.0428e-09 | 4.613e-10 | 2.6974e-11 | 187882.812
277906.438 | 6.7845e-09 | 8.1081e-09 | 2.2145e-10 | 9.681e-09 | 8.3537e-09 | 4.2223e-10 | 1.0468e-09 | 4.6213e-10 | 2.6758e-11 | 187894.969
277918.625 | 6.7987e-09 | 8.1721e-09 | 2.2158e-10 | 9.7235e-09 | 8.3887e-09 | 4.2622e-10 | 1.0497e-09 | 4.6363e-10 | 2.6738e-11 | 187907.156
277930.781 | 6.8228e-09 | 8.1513e-09 | 2.2163e-10 | 9.7628e-09 | 8.341e-09 | 4.2362e-10 | 1.0428e-09 | 4.6588e-10 | 2.6787e-11 | 187919.312
277942.938 | 6.7297e-09 | 8.0692e-09 | 2.196e-10 | 9.7785e-09 | 8.4483e-09 | 4.2222e-10 | 1.0448e-09 | 4.6871e-10 | 2.6684e-11 | 187931.469
277955.125 | 6.7489e-09 | 8.1185e-09 | 2.1932e-10 | 9.7264e-09 | 8.4009e-09 | 4.1844e-10 | 1.0462e-09 | 4.6605e-10 | 2.6607e-11 | 187943.656
277967.281 | 6.7756e-09 | 8.0597e-09 | 2.188e-10 | 9.7715e-09 | 8.4365e-09 | 4.2236e-10 | 1.0414e-09 | 4.6205e-10 | 2.672e-11 | 187955.812
277979.438 | 6.6913e-09 | 8.1949e-09 | 2.2011e-10 | 9.7496e-09 | 8.4463e-09 | 4.2268e-10 | 1.0496e-09 | 4.6245e-10 | 2.6814e-11 | 187967.969
277991.625 | 6.8034e-09 | 8.1709e-09 | 2.1876e-10 | 9.8158e-09 | 8.4311e-09 | 4.2241e-10 | 1.0485e-09 | 4.563e-10 | 2.6779e-11 | 187980.156
278003.781 | 6.7289e-09 | 8.0762e-09 | 2.1933e-10 | 9.7735e-09 | 8.4169e-09 | 4.2255e-10 | 1.0373e-09 | 4.6629e-10 | 2.6809e-11 | 187992.312
278015.938 | 6.8297e-09 | 8.1377e-09 | 2.1911e-10 | 9.643e-09 | 8.4012e-09 | 4.2128e-10 | 1.0515e-09 | 4.5868e-10 | 2.6712e-11 | 188004.469
278028.125 | 6.7312e-09 | 8.1658e-09 | 2.1827e-10 | 9.7249e-09 | 8.3601e-09 | 4.215e-10 | 1.0445e-09 | 4.6282e-10 | 2.6873e-11 | 188016.656
278040.281 | 6.7525e-09 | 8.0847e-09 | 2.1961e-10 | 9.618e-09 | 8.3284e-09 | 4.1861e-10 | 1.0434e-09 | 4.6104e-10 | 2.691e-11 | 188028.812
278052.438 | 6.7528e-09 | 8.1141e-09 | 2.1993e-10 | 9.7457e-09 | 8.3825e-09 | 4.2116e-10 | 1.0341e-09 | 4.594e-10 | 2.686e-11 | 188040.969
278064.625 | 6.8281e-09 | 8.1821e-09 | 2.2092e-10 | 9.6526e-09 | 8.4043e-09 | 4.2086e-10 | 1.0493e-09 | 4.616e-10 | 2.7164e-11 | 188053.156
278076.781 | 6.8132e-09 | 8.1232e-09 | 2.1744e-10 | 9.6662e-09 | 8.3328e-09 | 4.2113e-10 | 1.0371e-09 | 4.6174e-10 | 2.6579e-11 | 188065.312
278088.938 | 6.8667e-09 | 8.1276e-09 | 2.1976e-10 | 9.8196e-09 | 8.4001e-09 | 4.1906e-10 | 1.036e-09 | 4.656e-10 | 2.6702e-11 | 188077.469
278101.125 | 6.6887e-09 | 8.1086e-09 | 2.2009e-10 | 9.7319e-09 | 8.3419e-09 | 4.2452e-10 | 1.0438e-09 | 4.6383e-10 | 2.6622e-11 | 188089.656
278113.281 | 6.6295e-09 | 8.0974e-09 | 2.1752e-10 | 9.6886e-09 | 8.3852e-09 | 4.2188e-10 | 1.0446e-09 | 4.5934e-10 | 2.6718e-11 | 188101.812
278125.438 | 6.7841e-09 | 8.1526e-09 | 2.2032e-10 | 9.6979e-09 | 8.3769e-09 | 4.1722e-10 | 1.0369e-09 | 4.6323e-10 | 2.6636e-11 | 188113.969
278137.625 | 6.72e-09 | 8.1405e-09 | 2.198e-10 | 9.6253e-09 | 8.3242e-09 | 4.2429e-10 | 1.0457e-09 | 4.5981e-10 | 2.6401e-11 | 188126.156
278149.781 | 6.8181e-09 | 8.0796e-09 | 2.1991e-10 | 9.7585e-09 | 8.3394e-09 | 4.1812e-10 | 1.0502e-09 | 4.5997e-10 | 2.6854e-11 | 188138.312
278161.969 | 6.7856e-09 | 8.0751e-09 | 2.1672e-10 | 9.7263e-09 | 8.3679e-09 | 4.2819e-10 | 1.049e-09 | 4.5905e-10 | 2.6956e-11 | 188150.5
278174.125 | 6.7789e-09 | 8.0713e-09 | 2.1816e-10 | 9.6721e-09 | 8.3509e-09 | 4.1951e-10 | 1.041e-09 | 4.5697e-10 | 2.6902e-11 | 188162.656
278186.281 | 6.7379e-09 | 8.1579e-09 | 2.1842e-10 | 9.678e-09 | 8.3891e-09 | 4.1904e-10 | 1.0541e-09 | 4.6446e-10 | 2.6673e-11 | 188174.812
278198.469 | 6.8215e-09 | 8.0502e-09 | 2.1666e-10 | 9.7428e-09 | 8.38e-09 | 4.2114e-10 | 1.0414e-09 | 4.6243e-10 | 2.6555e-11 | 188187
278210.625 | 6.7697e-09 | 8.1046e-09 | 2.1952e-10 | 9.6112e-09 | 8.3479e-09 | 4.2228e-10 | 1.0423e-09 | 4.5923e-10 | 2.6767e-11 | 188199.156
278222.781 | 6.7507e-09 | 8.1297e-09 | 2.1775e-10 | 9.8046e-09 | 8.3159e-09 | 4.202e-10 | 1.041e-09 | 4.6189e-10 | 2.6757e-11 | 188211.312
278234.969 | 6.7611e-09 | 8.0436e-09 | 2.1788e-10 | 9.7584e-09 | 8.3295e-09 | 4.2155e-10 | 1.0453e-09 | 4.6266e-10 | 2.6463e-11 | 188223.5
278247.125 | 6.7431e-09 | 8.0973e-09 | 2.1798e-10 | 9.7612e-09 | 8.4038e-09 | 4.2031e-10 | 1.0433e-09 | 4.5659e-10 | 2.6585e-11 | 188235.656
278259.281 | 6.6863e-09 | 8.0075e-09 | 2.187e-10 | 9.6756e-09 | 8.3866e-09 | 4.2114e-10 | 1.0478e-09 | 4.6241e-10 | 2.6882e-11 | 188247.812
278271.469 | 6.6787e-09 | 8.0412e-09 | 2.1731e-10 | 9.6784e-09 | 8.3698e-09 | 4.1874e-10 | 1.0358e-09 | 4.6514e-10 | 2.65e-11 | 188260
278283.625 | 6.7846e-09 | 8.1126e-09 | 2.2061e-10 | 9.667e-09 | 8.433e-09 | 4.1962e-10 | 1.0366e-09 | 4.5942e-10 | 2.6616e-11 | 188272.156
278295.781 | 6.8326e-09 | 8.091e-09 | 2.1759e-10 | 9.6652e-09 | 8.3803e-09 | 4.2236e-10 | 1.0421e-09 | 4.6303e-10 | 2.6777e-11 | 188284.312
278307.969 | 6.7685e-09 | 8.0969e-09 | 2.1893e-10 | 9.6878e-09 | 8.3353e-09 | 4.2023e-10 | 1.0467e-09 | 4.5769e-10 | 2.6519e-11 | 188296.5
278320.125 | 6.8243e-09 | 8.0927e-09 | 2.1772e-10 | 9.73e-09 | 8.4842e-09 | 4.2335e-10 | 1.0367e-09 | 4.6875e-10 | 2.6886e-11 | 188308.656
278332.281 | 6.7729e-09 | 8.1855e-09 | 2.1939e-10 | 9.7388e-09 | 8.3581e-09 | 4.2777e-10 | 1.0494e-09 | 4.5921e-10 | 2.6769e-11 | 188320.812
278344.469 | 6.8267e-09 | 8.0911e-09 | 2.1678e-10 | 9.6896e-09 | 8.3537e-09 | 4.2259e-10 | 1.042e-09 | 4.6304e-10 | 2.6692e-11 | 188333
278356.625 | 6.8534e-09 | 8.096e-09 | 2.1742e-10 | 9.657e-09 | 8.4363e-09 | 4.1839e-10 | 1.0417e-09 | 4.5974e-10 | 2.6585e-11 | 188345.156
278368.781 | 6.7515e-09 | 8.1405e-09 | 2.2042e-10 | 9.5834e-09 | 8.3887e-09 | 4.179e-10 | 1.0449e-09 | 4.5651e-10 | 2.6694e-11 | 188357.312
278380.969 | 6.8346e-09 | 8.1109e-09 | 2.2274e-10 | 9.6226e-09 | 8.4541e-09 | 4.1954e-10 | 1.0464e-09 | 4.6054e-10 | 2.6935e-11 | 188369.5
278393.125 | 6.7923e-09 | 8.1516e-09 | 2.1942e-10 | 9.8416e-09 | 8.4734e-09 | 4.2158e-10 | 1.0364e-09 | 4.6309e-10 | 2.6746e-11 | 188381.656
278405.281 | 6.8352e-09 | 8.1438e-09 | 2.198e-10 | 9.7374e-09 | 8.3624e-09 | 4.2085e-10 | 1.043e-09 | 4.6111e-10 | 2.672e-11 | 188393.812
278417.469 | 6.7664e-09 | 8.1469e-09 | 2.193e-10 | 9.6965e-09 | 8.4292e-09 | 4.1848e-10 | 1.0381e-09 | 4.5706e-10 | 2.6858e-11 | 188406
278429.625 | 6.6887e-09 | 8.1788e-09 | 2.2066e-10 | 9.7283e-09 | 8.4302e-09 | 4.2401e-10 | 1.0377e-09 | 4.6339e-10 | 2.6285e-11 | 188418.156
278441.781 | 6.7494e-09 | 8.0244e-09 | 2.2021e-10 | 9.6971e-09 | 8.3775e-09 | 4.2002e-10 | 1.0329e-09 | 4.6043e-10 | 2.6879e-11 | 188430.312
278453.969 | 6.7606e-09 | 8.0983e-09 | 2.1871e-10 | 9.6965e-09 | 8.3872e-09 | 4.2596e-10 | 1.0544e-09 | 4.5993e-10 | 2.661e-11 | 188442.5
278466.125 | 6.8046e-09 | 8.2004e-09 | 2.1882e-10 | 9.729e-09 | 8.435e-09 | 4.2028e-10 | 1.0528e-09 | 4.6387e-10 | 2.6679e-11 | 188454.656
278478.281 | 6.7044e-09 | 8.0366e-09 | 2.2193e-10 | 9.6363e-09 | 8.3555e-09 | 4.1953e-10 | 1.0323e-09 | 4.5825e-10 | 2.6622e-11 | 188466.812
278490.469 | 6.6786e-09 | 8.0813e-09 | 2.1839e-10 | 9.7089e-09 | 8.3749e-09 | 4.2059e-10 | 1.0486e-09 | 4.6303e-10 | 2.6601e-11 | 188479
278502.625 | 6.7341e-09 | 8.058e-09 | 2.1926e-10 | 9.6601e-09 | 8.3022e-09 | 4.2525e-10 | 1.0509e-09 | 4.6067e-10 | 2.6588e-11 | 188491.156
278514.813 | 6.7189e-09 | 8.0806e-09 | 2.1997e-10 | 9.731e-09 | 8.4501e-09 | 4.2506e-10 | 1.0408e-09 | 4.5923e-10 | 2.6644e-11 | 188503.344
278526.969 | 6.6887e-09 | 8.1125e-09 | 2.1818e-10 | 9.742e-09 | 8.2941e-09 | 4.1741e-10 | 1.0401e-09 | 4.6237e-10 | 2.6732e-11 | 188515.5
278539.125 | 6.728e-09 | 8.116e-09 | 2.2081e-10 | 9.6567e-09 | 8.3576e-09 | 4.1886e-10 | 1.0339e-09 | 4.6349e-10 | 2.6607e-11 | 188527.656
278551.313 | 6.7454e-09 | 8.1085e-09 | 2.1844e-10 | 9.6314e-09 | 8.3606e-09 | 4.1975e-10 | 1.0449e-09 | 4.6073e-10 | 2.6838e-11 | 188539.844
278563.469 | 6.771e-09 | 8.0818e-09 | 2.2205e-10 | 9.6362e-09 | 8.3349e-09 | 4.2129e-10 | 1.0281e-09 | 4.5887e-10 | 2.677e-11 | 188552
278575.625 | 6.6597e-09 | 7.9986e-09 | 2.1813e-10 | 9.6524e-09 | 8.3368e-09 | 4.1803e-10 | 1.0357e-09 | 4.6759e-10 | 2.6904e-11 | 188564.156
278587.813 | 6.7258e-09 | 8.0461e-09 | 2.1807e-10 | 9.6612e-09 | 8.3381e-09 | 4.1856e-10 | 1.0378e-09 | 4.5555e-10 | 2.6646e-11 | 188576.344
278599.969 | 6.6994e-09 | 8.0093e-09 | 2.1763e-10 | 9.5701e-09 | 8.355e-09 | 4.1791e-10 | 1.0411e-09 | 4.5766e-10 | 2.6257e-11 | 188588.5
278612.125 | 6.7534e-09 | 8.0626e-09 | 2.1893e-10 | 9.6762e-09 | 8.4186e-09 | 4.1468e-10 | 1.0348e-09 | 4.6153e-10 | 2.647e-11 | 188600.656
278624.313 | 6.7145e-09 | 8.004e-09 | 2.1861e-10 | 9.6656e-09 | 8.286e-09 | 4.1417e-10 | 1.0357e-09 | 4.5877e-10 | 2.6257e-11 | 188612.844
278636.469 | 6.7551e-09 | 8.1254e-09 | 2.1829e-10 | 9.6994e-09 | 8.3249e-09 | 4.19e-10 | 1.0369e-09 | 4.5798e-10 | 2.6648e-11 | 188625
278648.625 | 6.7416e-09 | 8.0757e-09 | 2.1917e-10 | 9.7397e-09 | 8.3946e-09 | 4.1767e-10 | 1.034e-09 | 4.563e-10 | 2.6591e-11 | 188637.156
278660.813 | 6.811e-09 | 8.1051e-09 | 2.2004e-10 | 9.6932e-09 | 8.2762e-09 | 4.252e-10 | 1.0386e-09 | 4.6173e-10 | 2.6221e-11 | 188649.344
278672.969 | 6.7485e-09 | 8.1644e-09 | 2.1912e-10 | 9.7129e-09 | 8.3764e-09 | 4.2068e-10 | 1.0385e-09 | 4.6287e-10 | 2.677e-11 | 188661.5
278685.125 | 6.7548e-09 | 8.0075e-09 | 2.1879e-10 | 9.5993e-09 | 8.3239e-09 | 4.2015e-10 | 1.0398e-09 | 4.5673e-10 | 2.6492e-11 | 188673.656
278697.313 | 6.7123e-09 | 8.0078e-09 | 2.1923e-10 | 9.7836e-09 | 8.3394e-09 | 4.1997e-10 | 1.0472e-09 | 4.596e-10 | 2.6817e-11 | 188685.844
278709.469 | 6.6824e-09 | 8.146e-09 | 2.1766e-10 | 9.6955e-09 | 8.4284e-09 | 4.2142e-10 | 1.0376e-09 | 4.6333e-10 | 2.6551e-11 | 188698
278721.625 | 6.7276e-09 | 8.0991e-09 | 2.1772e-10 | 9.6501e-09 | 8.3485e-09 | 4.1725e-10 | 1.0486e-09 | 4.6286e-10 | 2.6598e-11 | 188710.156
278733.813 | 6.7219e-09 | 8.0488e-09 | 2.1811e-10 | 9.8509e-09 | 8.3245e-09 | 4.1787e-10 | 1.0437e-09 | 4.605e-10 | 2.6536e-11 | 188722.344
278745.969 | 6.7028e-09 | 8.0339e-09 | 2.1924e-10 | 9.6107e-09 | 8.339e-09 | 4.1566e-10 | 1.0411e-09 | 4.6033e-10 | 2.665e-11 | 188734.5
278758.125 | 6.6719e-09 | 8.1193e-09 | 2.1754e-10 | 9.7858e-09 | 8.405e-09 | 4.1855e-10 | 1.0473e-09 | 4.5981e-10 | 2.6611e-11 | 188746.656
278770.313 | 6.6819e-09 | 8.0727e-09 | 2.1728e-10 | 9.686e-09 | 8.3567e-09 | 4.2042e-10 | 1.0383e-09 | 4.6261e-10 | 2.6343e-11 | 188758.844
278782.469 | 6.7069e-09 | 8.0192e-09 | 2.1884e-10 | 9.6568e-09 | 8.3505e-09 | 4.1689e-10 | 1.0355e-09 | 4.58e-10 | 2.6572e-11 | 188771
278794.625 | 6.6517e-09 | 8.1049e-09 | 2.174e-10 | 9.7504e-09 | 8.3299e-09 | 4.1753e-10 | 1.0298e-09 | 4.5548e-10 | 2.6717e-11 | 188783.156
278806.813 | 6.8164e-09 | 8.1643e-09 | 2.1867e-10 | 9.5326e-09 | 8.3584e-09 | 4.2201e-10 | 1.0413e-09 | 4.615e-10 | 2.6555e-11 | 188795.344
278818.969 | 6.814e-09 | 8.2253e-09 | 2.1556e-10 | 9.667e-09 | 8.3556e-09 | 4.2122e-10 | 1.0403e-09 | 4.6426e-10 | 2.6647e-11 | 188807.5
278831.125 | 6.8816e-09 | 8.0771e-09 | 2.1861e-10 | 9.5591e-09 | 8.3816e-09 | 4.2123e-10 | 1.0358e-09 | 4.5776e-10 | 2.6833e-11 | 188819.656
278843.313 | 6.7947e-09 | 8.1576e-09 | 2.198e-10 | 9.7276e-09 | 8.398e-09 | 4.1807e-10 | 1.0329e-09 | 4.5808e-10 | 2.6589e-11 | 188831.844
278855.469 | 6.7474e-09 | 7.9223e-09 | 2.1791e-10 | 9.6312e-09 | 8.3764e-09 | 4.1715e-10 | 1.0429e-09 | 4.6098e-10 | 2.6912e-11 | 188844
278867.625 | 6.8294e-09 | 8.0872e-09 | 2.1722e-10 | 9.6381e-09 | 8.2992e-09 | 4.167e-10 | 1.0401e-09 | 4.5676e-10 | 2.6578e-11 | 188856.156
278879.813 | 6.7802e-09 | 8.0709e-09 | 2.1698e-10 | 9.6379e-09 | 8.294e-09 | 4.1997e-10 | 1.0392e-09 | 4.5764e-10 | 2.6441e-11 | 188868.344
278891.969 | 6.7687e-09 | 8.063e-09 | 2.1734e-10 | 9.6596e-09 | 8.3443e-09 | 4.2028e-10 | 1.0256e-09 | 4.5374e-10 | 2.6609e-11 | 188880.5
278904.156 | 6.6734e-09 | 8.155e-09 | 2.1554e-10 | 9.635e-09 | 8.2601e-09 | 4.1739e-10 | 1.03e-09 | 4.5643e-10 | 2.6691e-11 | 188892.687
278916.313 | 6.7414e-09 | 8.1293e-09 | 2.1821e-10 | 9.5195e-09 | 8.3552e-09 | 4.2108e-10 | 1.044e-09 | 4.5816e-10 | 2.6423e-11 | 188904.844
278928.469 | 6.741e-09 | 8.1017e-09 | 2.1911e-10 | 9.6054e-09 | 8.2611e-09 | 4.2197e-10 | 1.04e-09 | 4.5861e-10 | 2.6687e-11 | 188917
278940.656 | 6.6872e-09 | 8.091e-09 | 2.1947e-10 | 9.5337e-09 | 8.3448e-09 | 4.1655e-10 | 1.0314e-09 | 4.5389e-10 | 2.6648e-11 | 188929.187
278952.813 | 6.6951e-09 | 8.0447e-09 | 2.1759e-10 | 9.6179e-09 | 8.3493e-09 | 4.1693e-10 | 1.0301e-09 | 4.571e-10 | 2.6458e-11 | 188941.344
278964.969 | 6.7449e-09 | 8.1512e-09 | 2.1462e-10 | 9.7696e-09 | 8.3599e-09 | 4.1929e-10 | 1.0247e-09 | 4.585e-10 | 2.6553e-11 | 188953.5
278977.156 | 6.7663e-09 | 8.0967e-09 | 2.1859e-10 | 9.647e-09 | 8.385e-09 | 4.1348e-10 | 1.0313e-09 | 4.5808e-10 | 2.6555e-11 | 188965.687
278989.313 | 6.7069e-09 | 8.1502e-09 | 2.1829e-10 | 9.597e-09 | 8.363e-09 | 4.2014e-10 | 1.0346e-09 | 4.5698e-10 | 2.678e-11 | 188977.844
279001.469 | 6.8268e-09 | 8.1088e-09 | 2.1647e-10 | 9.5388e-09 | 8.3234e-09 | 4.1723e-10 | 1.0383e-09 | 4.5741e-10 | 2.6539e-11 | 188990
279013.656 | 6.7586e-09 | 8.1078e-09 | 2.1573e-10 | 9.5901e-09 | 8.4449e-09 | 4.1914e-10 | 1.0327e-09 | 4.5642e-10 | 2.6624e-11 | 189002.187
279025.813 | 6.7503e-09 | 8.08e-09 | 2.1759e-10 | 9.5832e-09 | 8.3839e-09 | 4.2149e-10 | 1.0327e-09 | 4.6004e-10 | 2.673e-11 | 189014.344
279037.969 | 6.8399e-09 | 8.0903e-09 | 2.2011e-10 | 9.4701e-09 | 8.3377e-09 | 4.2173e-10 | 1.0351e-09 | 4.5785e-10 | 2.6876e-11 | 189026.5
279050.156 | 6.8039e-09 | 8.1138e-09 | 2.1703e-10 | 9.4916e-09 | 8.4033e-09 | 4.1709e-10 | 1.032e-09 | 4.5301e-10 | 2.6797e-11 | 189038.687
279062.313 | 6.782e-09 | 8.1306e-09 | 2.1624e-10 | 9.7194e-09 | 8.3496e-09 | 4.184e-10 | 1.0323e-09 | 4.5762e-10 | 2.6494e-11 | 189050.844
279074.469 | 6.7177e-09 | 8.115e-09 | 2.1916e-10 | 9.6412e-09 | 8.3718e-09 | 4.1665e-10 | 1.0332e-09 | 4.5668e-10 | 2.6775e-11 | 189063
279086.656 | 6.7857e-09 | 8.0931e-09 | 2.1531e-10 | 9.6083e-09 | 8.3132e-09 | 4.1633e-10 | 1.0313e-09 | 4.5881e-10 | 2.6258e-11 | 189075.187
279098.813 | 6.7105e-09 | 8.0139e-09 | 2.1544e-10 | 9.441e-09 | 8.3503e-09 | 4.1394e-10 | 1.0324e-09 | 4.5358e-10 | 2.6835e-11 | 189087.344
279110.969 | 6.7664e-09 | 8.0759e-09 | 2.1617e-10 | 9.6224e-09 | 8.3327e-09 | 4.1867e-10 | 1.0328e-09 | 4.5307e-10 | 2.6513e-11 | 189099.5
279123.156 | 6.6789e-09 | 8.067e-09 | 2.1559e-10 | 9.6364e-09 | 8.3722e-09 | 4.1991e-10 | 1.0279e-09 | 4.6234e-10 | 2.6211e-11 | 189111.687
279135.313 | 6.7551e-09 | 8.0752e-09 | 2.1592e-10 | 9.5803e-09 | 8.3655e-09 | 4.2018e-10 | 1.0345e-09 | 4.5634e-10 | 2.6494e-11 | 189123.844
279147.469 | 6.7377e-09 | 8.128e-09 | 2.1676e-10 | 9.8019e-09 | 8.4571e-09 | 4.2148e-10 | 1.031e-09 | 4.6195e-10 | 2.6555e-11 | 189136
279159.656 | 6.7266e-09 | 8.1631e-09 | 2.17e-10 | 9.6345e-09 | 8.3704e-09 | 4.1592e-10 | 1.0437e-09 | 4.6365e-10 | 2.6603e-11 | 189148.187
279171.813 | 6.7458e-09 | 8.079e-09 | 2.182e-10 | 9.6878e-09 | 8.3886e-09 | 4.194e-10 | 1.0499e-09 | 4.638e-10 | 2.6531e-11 | 189160.344
279183.969 | 6.7776e-09 | 8.0604e-09 | 2.1613e-10 | 9.6021e-09 | 8.4046e-09 | 4.1823e-10 | 1.0349e-09 | 4.6377e-10 | 2.6729e-11 | 189172.5
279196.156 | 6.7622e-09 | 8.2041e-09 | 2.1737e-10 | 9.7059e-09 | 8.3612e-09 | 4.1711e-10 | 1.0421e-09 | 4.6189e-10 | 2.6635e-11 | 189184.687
279208.313 | 6.7851e-09 | 8.0163e-09 | 2.1583e-10 | 9.6376e-09 | 8.2726e-09 | 4.1984e-10 | 1.0482e-09 | 4.604e-10 | 2.6767e-11 | 189196.844
279220.469 | 6.7873e-09 | 8.0591e-09 | 2.1617e-10 | 9.6348e-09 | 8.3009e-09 | 4.1743e-10 | 1.0423e-09 | 4.5905e-10 | 2.648e-11 | 189209
279232.656 | 6.7517e-09 | 8.1452e-09 | 2.151e-10 | 9.7273e-09 | 8.3164e-09 | 4.1789e-10 | 1.0335e-09 | 4.5814e-10 | 2.6321e-11 | 189221.187
279244.813 | 6.742e-09 | 8.1614e-09 | 2.1526e-10 | 9.5788e-09 | 8.2673e-09 | 4.1755e-10 | 1.0379e-09 | 4.5887e-10 | 2.655e-11 | 189233.344
279256.969 | 6.619e-09 | 8.0652e-09 | 2.1621e-10 | 9.6224e-09 | 8.3978e-09 | 4.2265e-10 | 1.0377e-09 | 4.6394e-10 | 2.6652e-11 | 189245.5
279269.156 | 6.8069e-09 | 7.9793e-09 | 2.1555e-10 | 9.7278e-09 | 8.3004e-09 | 4.2101e-10 | 1.0476e-09 | 4.6039e-10 | 2.6732e-11 | 189257.687
279281.313 | 6.6797e-09 | 8.0211e-09 | 2.1772e-10 | 9.7965e-09 | 8.425e-09 | 4.2377e-10 | 1.0363e-09 | 4.6564e-10 | 2.6839e-11 | 189269.844
279293.5 | 6.7653e-09 | 8.1325e-09 | 2.1958e-10 | 9.5328e-09 | 8.4122e-09 | 4.2097e-10 | 1.0406e-09 | 4.6481e-10 | 2.6849e-11 | 189282.031
279305.656 | 6.7664e-09 | 8.0706e-09 | 2.1781e-10 | 9.6949e-09 | 8.3879e-09 | 4.2204e-10 | 1.0336e-09 | 4.6324e-10 | 2.7015e-11 | 189294.187
279317.813 | 6.7453e-09 | 8.1058e-09 | 2.1958e-10 | 9.8434e-09 | 8.4999e-09 | 4.1994e-10 | 1.0425e-09 | 4.717e-10 | 2.6509e-11 | 189306.344
279330 | 6.7323e-09 | 8.1179e-09 | 2.2239e-10 | 9.7629e-09 | 8.4958e-09 | 4.2635e-10 | 1.0508e-09 | 4.6697e-10 | 2.6693e-11 | 189318.531
279342.156 | 6.7821e-09 | 8.0645e-09 | 2.1911e-10 | 9.8471e-09 | 8.3902e-09 | 4.2078e-10 | 1.0454e-09 | 4.6148e-10 | 2.6692e-11 | 189330.687
279354.313 | 6.8218e-09 | 8.132e-09 | 2.2092e-10 | 9.7556e-09 | 8.3741e-09 | 4.1902e-10 | 1.0488e-09 | 4.6238e-10 | 2.6898e-11 | 189342.844
279366.5 | 6.8101e-09 | 8.114e-09 | 2.2001e-10 | 9.6741e-09 | 8.2746e-09 | 4.2431e-10 | 1.0425e-09 | 4.6713e-10 | 2.6809e-11 | 189355.031
279378.656 | 6.7014e-09 | 8.1199e-09 | 2.1981e-10 | 9.6992e-09 | 8.3287e-09 | 4.1646e-10 | 1.045e-09 | 4.5909e-10 | 2.6776e-11 | 189367.187
279390.813 | 6.673e-09 | 8.0721e-09 | 2.1802e-10 | 9.6868e-09 | 8.4114e-09 | 4.1648e-10 | 1.0462e-09 | 4.6032e-10 | 2.6549e-11 | 189379.344
279403 | 6.8339e-09 | 8.0515e-09 | 2.181e-10 | 9.764e-09 | 8.2519e-09 | 4.2132e-10 | 1.0399e-09 | 4.6202e-10 | 2.6695e-11 | 189391.531
279415.156 | 6.7656e-09 | 8.0173e-09 | 2.2002e-10 | 9.7289e-09 | 8.3565e-09 | 4.2178e-10 | 1.0495e-09 | 4.6292e-10 | 2.6656e-11 | 189403.687
279427.313 | 6.797e-09 | 7.9495e-09 | 2.1769e-10 | 9.817e-09 | 8.2963e-09 | 4.2236e-10 | 1.0506e-09 | 4.6324e-10 | 2.6968e-11 | 189415.844
279439.5 | 6.7283e-09 | 8.0459e-09 | 2.2171e-10 | 9.6702e-09 | 8.3134e-09 | 4.1683e-10 | 1.0443e-09 | 4.6526e-10 | 2.6473e-11 | 189428.031
279451.656 | 6.7736e-09 | 8.1416e-09 | 2.1854e-10 | 9.7992e-09 | 8.4465e-09 | 4.1735e-10 | 1.0406e-09 | 4.6517e-10 | 2.6596e-11 | 189440.187
279463.813 | 6.7826e-09 | 8.057e-09 | 2.1829e-10 | 9.7629e-09 | 8.36e-09 | 4.179e-10 | 1.0432e-09 | 4.6169e-10 | 2.6648e-11 | 189452.344
279476 | 6.7806e-09 | 8.1286e-09 | 2.1922e-10 | 9.8255e-09 | 8.307e-09 | 4.16e-10 | 1.0538e-09 | 4.6061e-10 | 2.6806e-11 | 189464.531
279488.156 | 6.723e-09 | 8.0594e-09 | 2.1952e-10 | 9.724e-09 | 8.3135e-09 | 4.1913e-10 | 1.0459e-09 | 4.6239e-10 | 2.6438e-11 | 189476.687
279500.313 | 6.7422e-09 | 7.9391e-09 | 2.2046e-10 | 9.6767e-09 | 8.2473e-09 | 4.173e-10 | 1.0537e-09 | 4.6231e-10 | 2.6602e-11 | 189488.844
279512.5 | 6.6641e-09 | 8.013e-09 | 2.1713e-10 | 9.8581e-09 | 8.3024e-09 | 4.182e-10 | 1.049e-09 | 4.583e-10 | 2.6551e-11 | 189501.031
279524.656 | 6.659e-09 | 8.0735e-09 | 2.1873e-10 | 9.7457e-09 | 8.2239e-09 | 4.1917e-10 | 1.0531e-09 | 4.6011e-10 | 2.6727e-11 | 189513.187
279536.813 | 6.7407e-09 | 8.0925e-09 | 2.183e-10 | 9.7855e-09 | 8.2942e-09 | 4.2244e-10 | 1.0586e-09 | 4.6403e-10 | 2.6731e-11 | 189525.344
279549 | 6.7148e-09 | 8.0741e-09 | 2.2075e-10 | 9.7998e-09 | 8.2782e-09 | 4.1808e-10 | 1.0573e-09 | 4.6328e-10 | 2.6694e-11 | 189537.531
279561.156 | 6.7424e-09 | 8.0519e-09 | 2.1662e-10 | 9.7512e-09 | 8.2705e-09 | 4.1391e-10 | 1.0484e-09 | 4.6393e-10 | 2.6847e-11 | 189549.687
279573.313 | 6.6866e-09 | 8.043e-09 | 2.1833e-10 | 9.8348e-09 | 8.2022e-09 | 4.2023e-10 | 1.0493e-09 | 4.6389e-10 | 2.68e-11 | 189561.844
279585.5 | 6.6537e-09 | 8.0359e-09 | 2.2024e-10 | 9.7844e-09 | 8.2567e-09 | 4.1925e-10 | 1.0538e-09 | 4.6589e-10 | 2.6726e-11 | 189574.031
279597.656 | 6.6958e-09 | 8.1142e-09 | 2.2035e-10 | 9.8743e-09 | 8.375e-09 | 4.1874e-10 | 1.0558e-09 | 4.6524e-10 | 2.6376e-11 | 189586.187
279609.813 | 6.6982e-09 | 8.087e-09 | 2.1964e-10 | 9.845e-09 | 8.3122e-09 | 4.0975e-10 | 1.055e-09 | 4.666e-10 | 2.6895e-11 | 189598.344
279622 | 6.6312e-09 | 8.0199e-09 | 2.1651e-10 | 9.8415e-09 | 8.274e-09 | 4.1895e-10 | 1.0565e-09 | 4.6264e-10 | 2.6332e-11 | 189610.531
279634.156 | 6.7724e-09 | 8.0201e-09 | 2.1922e-10 | 9.8946e-09 | 8.2812e-09 | 4.1843e-10 | 1.0588e-09 | 4.7145e-10 | 2.6794e-11 | 189622.687
279646.313 | 6.6965e-09 | 8.0441e-09 | 2.1722e-10 | 9.9089e-09 | 8.2531e-09 | 4.1683e-10 | 1.0458e-09 | 4.622e-10 | 2.666e-11 | 189634.844
279658.5 | 6.5471e-09 | 7.9741e-09 | 2.1733e-10 | 9.8232e-09 | 8.2447e-09 | 4.1712e-10 | 1.0421e-09 | 4.6563e-10 | 2.6553e-11 | 189647.031
279670.656 | 6.6746e-09 | 7.9814e-09 | 2.1631e-10 | 9.8652e-09 | 8.1975e-09 | 4.186e-10 | 1.0442e-09 | 4.6325e-10 | 2.6336e-11 | 189659.187
279682.844 | 6.6616e-09 | 8.0352e-09 | 2.1508e-10 | 9.7412e-09 | 8.24e-09 | 4.1732e-10 | 1.0534e-09 | 4.6007e-10 | 2.6659e-11 | 189671.375
279695 | 6.7429e-09 | 7.914e-09 | 2.1699e-10 | 9.7368e-09 | 8.22e-09 | 4.1715e-10 | 1.0519e-09 | 4.6747e-10 | 2.6472e-11 | 189683.531
279707.156 | 6.6867e-09 | 7.9335e-09 | 2.1665e-10 | 9.7624e-09 | 8.1984e-09 | 4.135e-10 | 1.0501e-09 | 4.6452e-10 | 2.667e-11 | 189695.687
279719.344 | 6.605e-09 | 7.9227e-09 | 2.1666e-10 | 9.7661e-09 | 8.1873e-09 | 4.1484e-10 | 1.0409e-09 | 4.6831e-10 | 2.6615e-11 | 189707.875
279731.5 | 6.6559e-09 | 7.975e-09 | 2.1745e-10 | 9.7466e-09 | 8.2926e-09 | 4.1849e-10 | 1.0624e-09 | 4.6167e-10 | 2.6576e-11 | 189720.031
279743.656 | 6.6381e-09 | 7.9138e-09 | 2.1954e-10 | 9.7554e-09 | 8.1473e-09 | 4.1384e-10 | 1.0485e-09 | 4.65e-10 | 2.6441e-11 | 189732.187
279755.844 | 6.6976e-09 | 7.9543e-09 | 2.1558e-10 | 9.8156e-09 | 8.1759e-09 | 4.1863e-10 | 1.0543e-09 | 4.6344e-10 | 2.6722e-11 | 189744.375
279768 | 6.6686e-09 | 7.9993e-09 | 2.1682e-10 | 9.8142e-09 | 8.24e-09 | 4.1371e-10 | 1.0393e-09 | 4.6678e-10 | 2.6529e-11 | 189756.531
279780.156 | 6.6466e-09 | 8.0204e-09 | 2.186e-10 | 9.8588e-09 | 8.2438e-09 | 4.2098e-10 | 1.0603e-09 | 4.6443e-10 | 2.6534e-11 | 189768.687
279792.344 | 6.5877e-09 | 7.8993e-09 | 2.1793e-10 | 1.0053e-08 | 8.2963e-09 | 4.1973e-10 | 1.0604e-09 | 4.6511e-10 | 2.6602e-11 | 189780.875
279804.5 | 6.6286e-09 | 7.9029e-09 | 2.1716e-10 | 9.843e-09 | 8.355e-09 | 4.1666e-10 | 1.0531e-09 | 4.6547e-10 | 2.6553e-11 | 189793.031
279816.656 | 6.6671e-09 | 7.9982e-09 | 2.1798e-10 | 9.8904e-09 | 8.3266e-09 | 4.1653e-10 | 1.0526e-09 | 4.7066e-10 | 2.6812e-11 | 189805.187
279828.844 | 6.6762e-09 | 7.9703e-09 | 2.2156e-10 | 9.7682e-09 | 8.1907e-09 | 4.1434e-10 | 1.0704e-09 | 4.6948e-10 | 2.6305e-11 | 189817.375
279841 | 6.657e-09 | 7.9934e-09 | 2.1882e-10 | 9.885e-09 | 8.2598e-09 | 4.1635e-10 | 1.0662e-09 | 4.739e-10 | 2.6438e-11 | 189829.531
279853.156 | 6.6497e-09 | 8.036e-09 | 2.18e-10 | 9.9094e-09 | 8.366e-09 | 4.1976e-10 | 1.0627e-09 | 4.7076e-10 | 2.6818e-11 | 189841.687
279865.344 | 6.732e-09 | 8.0794e-09 | 2.1984e-10 | 9.9529e-09 | 8.2673e-09 | 4.1984e-10 | 1.0419e-09 | 4.714e-10 | 2.6851e-11 | 189853.875
279877.5 | 6.6553e-09 | 8.0175e-09 | 2.1894e-10 | 9.8838e-09 | 8.3208e-09 | 4.1457e-10 | 1.0519e-09 | 4.6785e-10 | 2.6556e-11 | 189866.031
279889.656 | 6.804e-09 | 8.0076e-09 | 2.1979e-10 | 1.0101e-08 | 8.1912e-09 | 4.1697e-10 | 1.0554e-09 | 4.6686e-10 | 2.6557e-11 | 189878.187
279901.844 | 6.6297e-09 | 8.0326e-09 | 2.1693e-10 | 9.9995e-09 | 8.2166e-09 | 4.1876e-10 | 1.0641e-09 | 4.6972e-10 | 2.6628e-11 | 189890.375
279914 | 6.6897e-09 | 7.9818e-09 | 2.2074e-10 | 9.8857e-09 | 8.2206e-09 | 4.1755e-10 | 1.0575e-09 | 4.7354e-10 | 2.6675e-11 | 189902.531
279926.156 | 6.6784e-09 | 7.9347e-09 | 2.198e-10 | 9.9106e-09 | 8.1854e-09 | 4.1619e-10 | 1.0614e-09 | 4.7046e-10 | 2.6541e-11 | 189914.687
279938.344 | 6.656e-09 | 7.9483e-09 | 2.1895e-10 | 9.8884e-09 | 8.2553e-09 | 4.1966e-10 | 1.0697e-09 | 4.6892e-10 | 2.6637e-11 | 189926.875
279950.5 | 6.5984e-09 | 7.9787e-09 | 2.2041e-10 | 9.8651e-09 | 8.28e-09 | 4.1334e-10 | 1.0575e-09 | 4.7096e-10 | 2.6672e-11 | 189939.031
279962.656 | 6.6588e-09 | 7.9591e-09 | 2.1979e-10 | 9.941e-09 | 8.2534e-09 | 4.1722e-10 | 1.0696e-09 | 4.7091e-10 | 2.6825e-11 | 189951.187
279974.844 | 6.6264e-09 | 7.9758e-09 | 2.2096e-10 | 9.9189e-09 | 8.1865e-09 | 4.1963e-10 | 1.0604e-09 | 4.6744e-10 | 2.6791e-11 | 189963.375
279987 | 6.6244e-09 | 8.0656e-09 | 2.1872e-10 | 1.0016e-08 | 8.2353e-09 | 4.2247e-10 | 1.064e-09 | 4.6633e-10 | 2.643e-11 | 189975.531
279999.156 | 6.7403e-09 | 7.9803e-09 | 2.2038e-10 | 9.9604e-09 | 8.3335e-09 | 4.1588e-10 | 1.0611e-09 | 4.6749e-10 | 2.6507e-11 | 189987.687
280011.344 | 6.6178e-09 | 7.9707e-09 | 2.2179e-10 | 9.8548e-09 | 8.3588e-09 | 4.1625e-10 | 1.0541e-09 | 4.6842e-10 | 2.66e-11 | 189999.875
280023.5 | 6.6217e-09 | 7.992e-09 | 2.2014e-10 | 9.9181e-09 | 8.153e-09 | 4.1761e-10 | 1.0443e-09 | 4.7079e-10 | 2.6634e-11 | 190012.031
280035.688 | 6.6616e-09 | 7.9734e-09 | 2.208e-10 | 9.9668e-09 | 8.2962e-09 | 4.1676e-10 | 1.0587e-09 | 4.6831e-10 | 2.6779e-11 | 190024.219
280047.844 | 6.6746e-09 | 7.9818e-09 | 2.2069e-10 | 9.914e-09 | 8.3092e-09 | 4.1433e-10 | 1.0669e-09 | 4.7079e-10 | 2.6521e-11 | 190036.375
280060 | 6.6516e-09 | 7.9863e-09 | 2.1928e-10 | 9.908e-09 | 8.2859e-09 | 4.2307e-10 | 1.0663e-09 | 4.709e-10 | 2.6693e-11 | 190048.531
280072.188 | 6.7489e-09 | 8.0054e-09 | 2.1868e-10 | 9.7938e-09 | 8.2117e-09 | 4.1364e-10 | 1.0579e-09 | 4.6965e-10 | 2.6559e-11 | 190060.719
280084.344 | 6.6819e-09 | 8.0289e-09 | 2.1966e-10 | 1.0028e-08 | 8.2663e-09 | 4.2029e-10 | 1.0542e-09 | 4.6904e-10 | 2.6599e-11 | 190072.875
280096.5 | 6.6936e-09 | 7.9022e-09 | 2.1731e-10 | 9.8634e-09 | 8.2759e-09 | 4.1439e-10 | 1.0722e-09 | 4.6675e-10 | 2.679e-11 | 190085.031
280108.688 | 6.6259e-09 | 7.9366e-09 | 2.1618e-10 | 9.9145e-09 | 8.253e-09 | 4.1683e-10 | 1.067e-09 | 4.6423e-10 | 2.647e-11 | 190097.219
280120.844 | 6.6217e-09 | 8.0399e-09 | 2.1965e-10 | 1.0043e-08 | 8.2639e-09 | 4.1566e-10 | 1.0541e-09 | 4.7026e-10 | 2.6459e-11 | 190109.375
280133 | 6.7367e-09 | 8.0187e-09 | 2.2063e-10 | 9.9396e-09 | 8.2181e-09 | 4.1623e-10 | 1.0618e-09 | 4.6455e-10 | 2.6534e-11 | 190121.531
280145.188 | 6.5967e-09 | 7.8975e-09 | 2.1943e-10 | 9.9328e-09 | 8.1719e-09 | 4.2099e-10 | 1.0585e-09 | 4.6783e-10 | 2.6255e-11 | 190133.719
280157.344 | 6.5962e-09 | 8.0178e-09 | 2.1857e-10 | 1.0039e-08 | 8.241e-09 | 4.1489e-10 | 1.0597e-09 | 4.7015e-10 | 2.663e-11 | 190145.875
280169.5 | 6.6224e-09 | 8.0812e-09 | 2.2105e-10 | 9.9649e-09 | 8.2262e-09 | 4.2079e-10 | 1.0687e-09 | 4.7313e-10 | 2.6949e-11 | 190158.031
280181.688 | 6.6268e-09 | 8.0027e-09 | 2.2054e-10 | 9.971e-09 | 8.2926e-09 | 4.1436e-10 | 1.065e-09 | 4.6854e-10 | 2.6292e-11 | 190170.219
280193.844 | 6.6588e-09 | 8.0361e-09 | 2.1786e-10 | 9.9715e-09 | 8.3643e-09 | 4.1707e-10 | 1.0499e-09 | 4.6718e-10 | 2.7074e-11 | 190182.375
280206 | 6.5636e-09 | 8.024e-09 | 2.1895e-10 | 1.0016e-08 | 8.2795e-09 | 4.1743e-10 | 1.0654e-09 | 4.6834e-10 | 2.6479e-11 | 190194.531
280218.188 | 6.7056e-09 | 7.8957e-09 | 2.213e-10 | 9.8808e-09 | 8.2461e-09 | 4.1581e-10 | 1.0696e-09 | 4.7075e-10 | 2.6621e-11 | 190206.719
280230.344 | 6.6276e-09 | 8.0025e-09 | 2.1957e-10 | 9.975e-09 | 8.2711e-09 | 4.1929e-10 | 1.0666e-09 | 4.6862e-10 | 2.6473e-11 | 190218.875
280242.5 | 6.6817e-09 | 8.0215e-09 | 2.2076e-10 | 1.0058e-08 | 8.2552e-09 | 4.1936e-10 | 1.0636e-09 | 4.6989e-10 | 2.6399e-11 | 190231.031
280254.688 | 6.5945e-09 | 8.0563e-09 | 2.1927e-10 | 9.8722e-09 | 8.3297e-09 | 4.1456e-10 | 1.0636e-09 | 4.6972e-10 | 2.6654e-11 | 190243.219
280266.844 | 6.6088e-09 | 8.0111e-09 | 2.208e-10 | 9.9182e-09 | 8.2234e-09 | 4.175e-10 | 1.0545e-09 | 4.6556e-10 | 2.6697e-11 | 190255.375
280279 | 6.758e-09 | 7.9797e-09 | 2.172e-10 | 9.8721e-09 | 8.2924e-09 | 4.1826e-10 | 1.0547e-09 | 4.6546e-10 | 2.6671e-11 | 190267.531
280291.188 | 6.7699e-09 | 8.0995e-09 | 2.1727e-10 | 9.9385e-09 | 8.3754e-09 | 4.1777e-10 | 1.07e-09 | 4.6985e-10 | 2.6948e-11 | 190279.719
280303.344 | 6.6494e-09 | 8.0941e-09 | 2.1925e-10 | 9.9001e-09 | 8.3095e-09 | 4.188e-10 | 1.0541e-09 | 4.6559e-10 | 2.6386e-11 | 190291.875
280315.5 | 6.7392e-09 | 8.0602e-09 | 2.1721e-10 | 1.0001e-08 | 8.3005e-09 | 4.2248e-10 | 1.0546e-09 | 4.6155e-10 | 2.6731e-11 | 190304.031
280327.688 | 6.6855e-09 | 8.0982e-09 | 2.1892e-10 | 9.873e-09 | 8.2815e-09 | 4.2157e-10 | 1.0575e-09 | 4.6727e-10 | 2.6628e-11 | 190316.219
280339.844 | 6.6699e-09 | 8.0456e-09 | 2.1684e-10 | 1.0029e-08 | 8.3465e-09 | 4.1542e-10 | 1.0506e-09 | 4.6457e-10 | 2.6674e-11 | 190328.375
280352 | 6.6073e-09 | 8.0419e-09 | 2.1932e-10 | 9.903e-09 | 8.298e-09 | 4.2187e-10 | 1.0581e-09 | 4.6966e-10 | 2.6643e-11 | 190340.531
280364.188 | 6.774e-09 | 8.0238e-09 | 2.1966e-10 | 9.9064e-09 | 8.4007e-09 | 4.2167e-10 | 1.0647e-09 | 4.6885e-10 | 2.648e-11 | 190352.719
280376.344 | 6.7877e-09 | 8.1453e-09 | 2.2337e-10 | 9.9117e-09 | 8.2931e-09 | 4.2259e-10 | 1.0538e-09 | 4.6378e-10 | 2.6477e-11 | 190364.875
280388.5 | 6.787e-09 | 8.0617e-09 | 2.2039e-10 | 9.9386e-09 | 8.3206e-09 | 4.2088e-10 | 1.0657e-09 | 4.6584e-10 | 2.7008e-11 | 190377.031
280400.688 | 6.7424e-09 | 8.0538e-09 | 2.229e-10 | 9.9175e-09 | 8.3201e-09 | 4.2586e-10 | 1.0498e-09 | 4.6825e-10 | 2.6663e-11 | 190389.219
280412.844 | 6.7199e-09 | 8.1549e-09 | 2.208e-10 | 9.8824e-09 | 8.3615e-09 | 4.2092e-10 | 1.0715e-09 | 4.6965e-10 | 2.6594e-11 | 190401.375
280425.031 | 6.6548e-09 | 8.1046e-09 | 2.2085e-10 | 9.9507e-09 | 8.3463e-09 | 4.2189e-10 | 1.0519e-09 | 4.6867e-10 | 2.6876e-11 | 190413.562
280437.188 | 6.693e-09 | 8.1339e-09 | 2.2071e-10 | 1.0036e-08 | 8.3516e-09 | 4.2406e-10 | 1.0615e-09 | 4.7018e-10 | 2.6768e-11 | 190425.719
280449.344 | 6.7198e-09 | 7.9711e-09 | 2.2049e-10 | 9.8717e-09 | 8.2612e-09 | 4.2181e-10 | 1.064e-09 | 4.6807e-10 | 2.6759e-11 | 190437.875
280461.531 | 6.6499e-09 | 8.0602e-09 | 2.1886e-10 | 9.8418e-09 | 8.3098e-09 | 4.2019e-10 | 1.0593e-09 | 4.66e-10 | 2.6512e-11 | 190450.062
280473.688 | 6.6519e-09 | 8.0573e-09 | 2.2238e-10 | 9.9202e-09 | 8.3182e-09 | 4.2043e-10 | 1.0681e-09 | 4.6911e-10 | 2.6533e-11 | 190462.219
280485.844 | 6.7185e-09 | 8.0219e-09 | 2.2127e-10 | 9.9449e-09 | 8.4566e-09 | 4.1978e-10 | 1.0566e-09 | 4.6883e-10 | 2.6399e-11 | 190474.375
280498.031 | 6.6e-09 | 7.925e-09 | 2.2392e-10 | 1.0003e-08 | 8.3294e-09 | 4.1629e-10 | 1.068e-09 | 4.6771e-10 | 2.6673e-11 | 190486.562
280510.188 | 6.6696e-09 | 7.9788e-09 | 2.2139e-10 | 9.9498e-09 | 8.2877e-09 | 4.2269e-10 | 1.0559e-09 | 4.6741e-10 | 2.6942e-11 | 190498.719
280522.344 | 6.7001e-09 | 8.0327e-09 | 2.1917e-10 | 9.8616e-09 | 8.2805e-09 | 4.2027e-10 | 1.0603e-09 | 4.6871e-10 | 2.6808e-11 | 190510.875
280534.531 | 6.6764e-09 | 7.9988e-09 | 2.1816e-10 | 9.8735e-09 | 8.3271e-09 | 4.1813e-10 | 1.0411e-09 | 4.6367e-10 | 2.6614e-11 | 190523.062
280546.688 | 6.5774e-09 | 8.0816e-09 | 2.1745e-10 | 9.8396e-09 | 8.3218e-09 | 4.2053e-10 | 1.0408e-09 | 4.708e-10 | 2.6533e-11 | 190535.219
280558.844 | 6.71e-09 | 8.1059e-09 | 2.1798e-10 | 9.9295e-09 | 8.3228e-09 | 4.1816e-10 | 1.0551e-09 | 4.6542e-10 | 2.658e-11 | 190547.375
280571.031 | 6.6633e-09 | 7.9166e-09 | 2.189e-10 | 9.8165e-09 | 8.2252e-09 | 4.1481e-10 | 1.0496e-09 | 4.6509e-10 | 2.6553e-11 | 190559.562
280583.188 | 6.6606e-09 | 7.9808e-09 | 2.1792e-10 | 9.7863e-09 | 8.3247e-09 | 4.1753e-10 | 1.0501e-09 | 4.6782e-10 | 2.7101e-11 | 190571.719
280595.344 | 6.6719e-09 | 8.1068e-09 | 2.1919e-10 | 9.7032e-09 | 8.2965e-09 | 4.1982e-10 | 1.0532e-09 | 4.6331e-10 | 2.6371e-11 | 190583.875
280607.531 | 6.6751e-09 | 8.1158e-09 | 2.2076e-10 | 9.776e-09 | 8.2536e-09 | 4.1773e-10 | 1.0531e-09 | 4.6513e-10 | 2.6488e-11 | 190596.062
280619.688 | 6.6286e-09 | 8.0181e-09 | 2.1346e-10 | 9.7475e-09 | 8.2675e-09 | 4.1988e-10 | 1.0451e-09 | 4.5913e-10 | 2.6418e-11 | 190608.219
280631.844 | 6.6167e-09 | 7.9035e-09 | 2.1602e-10 | 9.7305e-09 | 8.2866e-09 | 4.215e-10 | 1.0489e-09 | 4.6206e-10 | 2.6391e-11 | 190620.375
280644.031 | 6.591e-09 | 7.9525e-09 | 2.1723e-10 | 9.7974e-09 | 8.222e-09 | 4.1447e-10 | 1.0494e-09 | 4.604e-10 | 2.6232e-11 | 190632.562
280656.188 | 6.6823e-09 | 8.0561e-09 | 2.1691e-10 | 9.7905e-09 | 8.271e-09 | 4.1976e-10 | 1.0413e-09 | 4.6291e-10 | 2.6154e-11 | 190644.719
280668.344 | 6.6233e-09 | 7.9892e-09 | 2.1883e-10 | 9.7397e-09 | 8.1421e-09 | 4.1689e-10 | 1.0481e-09 | 4.6325e-10 | 2.6596e-11 | 190656.875
280680.531 | 6.6491e-09 | 8.0007e-09 | 2.1633e-10 | 9.7574e-09 | 8.239e-09 | 4.1172e-10 | 1.0389e-09 | 4.5975e-10 | 2.6305e-11 | 190669.062
280692.688 | 6.6723e-09 | 8.0049e-09 | 2.1879e-10 | 9.7444e-09 | 8.3969e-09 | 4.1644e-10 | 1.036e-09 | 4.5813e-10 | 2.6418e-11 | 190681.219
280704.844 | 6.6622e-09 | 7.9543e-09 | 2.1646e-10 | 9.7079e-09 | 8.2069e-09 | 4.1064e-10 | 1.0513e-09 | 4.5678e-10 | 2.6572e-11 | 190693.375
280717.031 | 6.6865e-09 | 7.934e-09 | 2.1646e-10 | 9.812e-09 | 8.2129e-09 | 4.1634e-10 | 1.0457e-09 | 4.6245e-10 | 2.6434e-11 | 190705.562
280729.188 | 6.6541e-09 | 7.9071e-09 | 2.1656e-10 | 9.9038e-09 | 8.2422e-09 | 4.1768e-10 | 1.0487e-09 | 4.5208e-10 | 2.6656e-11 | 190717.719
280741.344 | 6.6674e-09 | 7.9247e-09 | 2.1638e-10 | 9.6909e-09 | 8.1569e-09 | 4.1722e-10 | 1.0425e-09 | 4.6641e-10 | 2.6352e-11 | 190729.875
280753.531 | 6.6449e-09 | 8.0745e-09 | 2.1799e-10 | 9.7136e-09 | 8.283e-09 | 4.1429e-10 | 1.0473e-09 | 4.5699e-10 | 2.6452e-11 | 190742.062
280765.688 | 6.6868e-09 | 7.9756e-09 | 2.1758e-10 | 9.7646e-09 | 8.286e-09 | 4.2023e-10 | 1.0357e-09 | 4.5983e-10 | 2.6174e-11 | 190754.219
280777.844 | 6.6479e-09 | 7.9387e-09 | 2.1718e-10 | 9.8113e-09 | 8.2851e-09 | 4.1734e-10 | 1.0476e-09 | 4.6078e-10 | 2.6739e-11 | 190766.375
280790.031 | 6.6805e-09 | 7.9427e-09 | 2.1797e-10 | 9.829e-09 | 8.1796e-09 | 4.2233e-10 | 1.04e-09 | 4.6288e-10 | 2.6541e-11 | 190778.562
280802.188 | 6.7357e-09 | 8.08e-09 | 2.1916e-10 | 9.7475e-09 | 8.2378e-09 | 4.1792e-10 | 1.0415e-09 | 4.6627e-10 | 2.6333e-11 | 190790.719
280814.375 | 6.6081e-09 | 7.9701e-09 | 2.2015e-10 | 9.6626e-09 | 8.3194e-09 | 4.1916e-10 | 1.052e-09 | 4.6502e-10 | 2.6106e-11 | 190802.906
280826.531 | 6.6509e-09 | 8.0628e-09 | 2.1789e-10 | 9.8969e-09 | 8.2914e-09 | 4.1463e-10 | 1.0585e-09 | 4.6682e-10 | 2.6689e-11 | 190815.062
280838.688 | 6.7059e-09 | 8.0066e-09 | 2.1933e-10 | 9.901e-09 | 8.3488e-09 | 4.1646e-10 | 1.0482e-09 | 4.6072e-10 | 2.6236e-11 | 190827.219
280850.875 | 6.691e-09 | 8.013e-09 | 2.1906e-10 | 9.7499e-09 | 8.3508e-09 | 4.206e-10 | 1.0503e-09 | 4.6186e-10 | 2.6654e-11 | 190839.406
280863.031 | 6.6764e-09 | 8.0217e-09 | 2.1921e-10 | 9.8319e-09 | 8.2428e-09 | 4.1801e-10 | 1.0353e-09 | 4.6823e-10 | 2.6649e-11 | 190851.562
280875.188 | 6.7191e-09 | 7.9761e-09 | 2.1637e-10 | 9.6759e-09 | 8.3119e-09 | 4.1379e-10 | 1.0436e-09 | 4.6534e-10 | 2.6924e-11 | 190863.719
280887.375 | 6.7092e-09 | 7.9956e-09 | 2.1858e-10 | 9.7881e-09 | 8.3308e-09 | 4.1314e-10 | 1.056e-09 | 4.6496e-10 | 2.6271e-11 | 190875.906
280899.531 | 6.6612e-09 | 7.9646e-09 | 2.193e-10 | 9.693e-09 | 8.2097e-09 | 4.1573e-10 | 1.0532e-09 | 4.6395e-10 | 2.6526e-11 | 190888.062
280911.688 | 6.7777e-09 | 8.0256e-09 | 2.1861e-10 | 9.7822e-09 | 8.3086e-09 | 4.1557e-10 | 1.0371e-09 | 4.5973e-10 | 2.6639e-11 | 190900.219
280923.875 | 6.6776e-09 | 7.976e-09 | 2.149e-10 | 9.6431e-09 | 8.2402e-09 | 4.1473e-10 | 1.0591e-09 | 4.6016e-10 | 2.6541e-11 | 190912.406
280936.031 | 6.6914e-09 | 7.9481e-09 | 2.1726e-10 | 9.7133e-09 | 8.3056e-09 | 4.1501e-10 | 1.0564e-09 | 4.664e-10 | 2.6791e-11 | 190924.562
280948.188 | 6.736e-09 | 8.0115e-09 | 2.2122e-10 | 9.7466e-09 | 8.2699e-09 | 4.145e-10 | 1.0408e-09 | 4.5786e-10 | 2.6381e-11 | 190936.719
280960.375 | 6.701e-09 | 7.9725e-09 | 2.1797e-10 | 9.7741e-09 | 8.2777e-09 | 4.1966e-10 | 1.0529e-09 | 4.5616e-10 | 2.6628e-11 | 190948.906
280972.531 | 6.6332e-09 | 7.9918e-09 | 2.1525e-10 | 9.7269e-09 | 8.3061e-09 | 4.2022e-10 | 1.043e-09 | 4.6091e-10 | 2.6252e-11 | 190961.062
280984.688 | 6.6719e-09 | 7.9862e-09 | 2.1629e-10 | 9.7933e-09 | 8.2847e-09 | 4.1611e-10 | 1.0356e-09 | 4.5824e-10 | 2.6664e-11 | 190973.219
280996.875 | 6.6728e-09 | 8.0685e-09 | 2.173e-10 | 9.8135e-09 | 8.2771e-09 | 4.1666e-10 | 1.0517e-09 | 4.5773e-10 | 2.6389e-11 | 190985.406
281009.031 | 6.6764e-09 | 8.0222e-09 | 2.1642e-10 | 9.6295e-09 | 8.2785e-09 | 4.1621e-10 | 1.0372e-09 | 4.6806e-10 | 2.653e-11 | 190997.562
281021.188 | 6.6847e-09 | 7.9913e-09 | 2.157e-10 | 9.6509e-09 | 8.3369e-09 | 4.1468e-10 | 1.041e-09 | 4.599e-10 | 2.6297e-11 | 191009.719
281033.375 | 6.615e-09 | 8.0756e-09 | 2.1701e-10 | 9.7493e-09 | 8.3032e-09 | 4.1494e-10 | 1.0387e-09 | 4.5707e-10 | 2.6234e-11 | 191021.906
281045.531 | 6.5906e-09 | 8.0467e-09 | 2.1687e-10 | 9.7345e-09 | 8.3622e-09 | 4.1698e-10 | 1.0434e-09 | 4.5832e-10 | 2.6273e-11 | 191034.062
281057.688 | 6.6477e-09 | 8.0495e-09 | 2.1667e-10 | 9.6791e-09 | 8.2967e-09 | 4.2166e-10 | 1.0393e-09 | 4.5772e-10 | 2.6336e-11 | 191046.219
281069.875 | 6.6718e-09 | 7.948e-09 | 2.1608e-10 | 9.8409e-09 | 8.3391e-09 | 4.1762e-10 | 1.0543e-09 | 4.6246e-10 | 2.6196e-11 | 191058.406
281082.031 | 6.6859e-09 | 8.0262e-09 | 2.1586e-10 | 9.673e-09 | 8.3399e-09 | 4.1511e-10 | 1.0386e-09 | 4.6093e-10 | 2.6279e-11 | 191070.562
281094.188 | 6.6425e-09 | 8.0863e-09 | 2.1474e-10 | 9.6909e-09 | 8.3216e-09 | 4.1735e-10 | 1.0392e-09 | 4.6194e-10 | 2.6307e-11 | 191082.719
281106.375 | 6.7304e-09 | 8.019e-09 | 2.1637e-10 | 9.7135e-09 | 8.2037e-09 | 4.1907e-10 | 1.0401e-09 | 4.6082e-10 | 2.6521e-11 | 191094.906
281118.531 | 6.6309e-09 | 8.0564e-09 | 2.1681e-10 | 9.7337e-09 | 8.3813e-09 | 4.1971e-10 | 1.0432e-09 | 4.5996e-10 | 2.6488e-11 | 191107.062
281130.688 | 6.6683e-09 | 8.0532e-09 | 2.1686e-10 | 9.6889e-09 | 8.3776e-09 | 4.1846e-10 | 1.0462e-09 | 4.6075e-10 | 2.6598e-11 | 191119.219
281142.875 | 6.6761e-09 | 8.0498e-09 | 2.1537e-10 | 9.6065e-09 | 8.2452e-09 | 4.2013e-10 | 1.0341e-09 | 4.6213e-10 | 2.6589e-11 | 191131.406
281155.031 | 6.6877e-09 | 7.9943e-09 | 2.1634e-10 | 9.7084e-09 | 8.352e-09 | 4.1692e-10 | 1.0391e-09 | 4.586e-10 | 2.6418e-11 | 191143.562
281167.188 | 6.6664e-09 | 8.0287e-09 | 2.1608e-10 | 9.6183e-09 | 8.247e-09 | 4.142e-10 | 1.0362e-09 | 4.5901e-10 | 2.6275e-11 | 191155.719
281179.375 | 6.7521e-09 | 8.0701e-09 | 2.1575e-10 | 9.5614e-09 | 8.2911e-09 | 4.1357e-10 | 1.0434e-09 | 4.5937e-10 | 2.648e-11 | 191167.906
281191.531 | 6.702e-09 | 8.0086e-09 | 2.1751e-10 | 9.6637e-09 | 8.2796e-09 | 4.1247e-10 | 1.0331e-09 | 4.5769e-10 | 2.634e-11 | 191180.062
281203.719 | 6.7132e-09 | 8.0146e-09 | 2.175e-10 | 9.5775e-09 | 8.272e-09 | 4.1563e-10 | 1.0336e-09 | 4.5974e-10 | 2.6592e-11 | 191192.25
281215.875 | 6.6554e-09 | 7.9997e-09 | 2.149e-10 | 9.7317e-09 | 8.3401e-09 | 4.1565e-10 | 1.0486e-09 | 4.579e-10 | 2.6203e-11 | 191204.406
281228.031 | 6.5368e-09 | 8.0284e-09 | 2.1539e-10 | 9.5786e-09 | 8.2263e-09 | 4.1519e-10 | 1.0316e-09 | 4.5921e-10 | 2.667e-11 | 191216.562
281240.219 | 6.6144e-09 | 8.0958e-09 | 2.1711e-10 | 9.6755e-09 | 8.2213e-09 | 4.1996e-10 | 1.0366e-09 | 4.6051e-10 | 2.6302e-11 | 191228.75
281252.375 | 6.6032e-09 | 7.8905e-09 | 2.1638e-10 | 9.6942e-09 | 8.2345e-09 | 4.2149e-10 | 1.0408e-09 | 4.5562e-10 | 2.6308e-11 | 191240.906
281264.531 | 6.6444e-09 | 7.9686e-09 | 2.1548e-10 | 9.6573e-09 | 8.2705e-09 | 4.1622e-10 | 1.0459e-09 | 4.587e-10 | 2.6482e-11 | 191253.062
281276.719 | 6.5303e-09 | 7.9916e-09 | 2.1554e-10 | 9.7507e-09 | 8.2214e-09 | 4.1582e-10 | 1.0246e-09 | 4.546e-10 | 2.6264e-11 | 191265.25
281288.875 | 6.584e-09 | 7.9414e-09 | 2.1358e-10 | 9.6522e-09 | 8.1982e-09 | 4.1444e-10 | 1.0217e-09 | 4.5862e-10 | 2.6277e-11 | 191277.406
281301.031 | 6.5917e-09 | 7.8605e-09 | 2.1615e-10 | 9.5876e-09 | 8.1858e-09 | 4.1929e-10 | 1.04e-09 | 4.5748e-10 | 2.6205e-11 | 191289.562
281313.219 | 6.6156e-09 | 8.0234e-09 | 2.161e-10 | 9.6218e-09 | 8.3205e-09 | 4.1688e-10 | 1.037e-09 | 4.5769e-10 | 2.6302e-11 | 191301.75
281325.375 | 6.7043e-09 | 7.878e-09 | 2.1601e-10 | 9.6035e-09 | 8.2638e-09 | 4.1295e-10 | 1.0427e-09 | 4.5958e-10 | 2.6096e-11 | 191313.906
281337.531 | 6.5898e-09 | 8.0127e-09 | 2.1701e-10 | 9.5826e-09 | 8.3297e-09 | 4.1071e-10 | 1.0352e-09 | 4.6013e-10 | 2.6273e-11 | 191326.062
281349.719 | 6.6985e-09 | 7.9671e-09 | 2.1548e-10 | 9.5882e-09 | 8.2406e-09 | 4.0992e-10 | 1.025e-09 | 4.5792e-10 | 2.6356e-11 | 191338.25
281361.875 | 6.5935e-09 | 8.077e-09 | 2.1671e-10 | 9.6126e-09 | 8.2605e-09 | 4.1544e-10 | 1.0265e-09 | 4.5384e-10 | 2.5822e-11 | 191350.406
281374.031 | 6.6363e-09 | 7.9122e-09 | 2.1441e-10 | 9.526e-09 | 8.2606e-09 | 4.1365e-10 | 1.0154e-09 | 4.5536e-10 | 2.6106e-11 | 191362.562
281386.219 | 6.6325e-09 | 7.9598e-09 | 2.1408e-10 | 9.5808e-09 | 8.181e-09 | 4.0693e-10 | 1.0279e-09 | 4.5411e-10 | 2.6124e-11 | 191374.75
281398.375 | 6.6093e-09 | 7.8975e-09 | 2.1325e-10 | 9.5507e-09 | 8.1641e-09 | 4.1525e-10 | 1.0226e-09 | 4.5301e-10 | 2.6002e-11 | 191386.906
281410.531 | 6.6194e-09 | 8.0307e-09 | 2.1402e-10 | 9.5059e-09 | 8.2158e-09 | 4.1264e-10 | 1.0284e-09 | 4.5417e-10 | 2.6436e-11 | 191399.062
281422.719 | 6.6805e-09 | 8.0053e-09 | 2.1465e-10 | 9.5305e-09 | 8.2216e-09 | 4.0791e-10 | 1.0338e-09 | 4.518e-10 | 2.635e-11 | 191411.25
281434.875 | 6.5751e-09 | 8.05e-09 | 2.1431e-10 | 9.6278e-09 | 8.2241e-09 | 4.1378e-10 | 1.0164e-09 | 4.5212e-10 | 2.6429e-11 | 191423.406
281447.031 | 6.6285e-09 | 7.96e-09 | 2.1361e-10 | 9.4952e-09 | 8.2859e-09 | 4.08e-10 | 1.0176e-09 | 4.4668e-10 | 2.6386e-11 | 191435.562
281459.219 | 6.7113e-09 | 7.9731e-09 | 2.128e-10 | 9.6156e-09 | 8.0897e-09 | 4.1715e-10 | 1.0367e-09 | 4.535e-10 | 2.6004e-11 | 191447.75
281471.375 | 6.6537e-09 | 7.8897e-09 | 2.152e-10 | 9.5702e-09 | 8.2078e-09 | 4.1471e-10 | 1.0394e-09 | 4.5337e-10 | 2.6003e-11 | 191459.906
281483.531 | 6.5896e-09 | 7.9897e-09 | 2.1411e-10 | 9.5094e-09 | 8.2583e-09 | 4.1342e-10 | 1.025e-09 | 4.5559e-10 | 2.6125e-11 | 191472.062
281495.719 | 6.632e-09 | 7.9875e-09 | 2.1465e-10 | 9.4618e-09 | 8.204e-09 | 4.1157e-10 | 1.0266e-09 | 4.5493e-10 | 2.6038e-11 | 191484.25
281507.875 | 6.581e-09 | 7.8997e-09 | 2.1592e-10 | 9.5344e-09 | 8.2493e-09 | 4.1341e-10 | 1.0196e-09 | 4.5237e-10 | 2.6256e-11 | 191496.406
281520.031 | 6.6367e-09 | 7.8829e-09 | 2.1428e-10 | 9.5149e-09 | 8.1744e-09 | 4.1069e-10 | 1.0234e-09 | 4.5125e-10 | 2.6609e-11 | 191508.562
281532.219 | 6.5483e-09 | 7.9493e-09 | 2.124e-10 | 9.5055e-09 | 8.2199e-09 | 4.0773e-10 | 1.0307e-09 | 4.5249e-10 | 2.6047e-11 | 191520.75
281544.375 | 6.5938e-09 | 7.945e-09 | 2.1644e-10 | 9.6602e-09 | 8.2334e-09 | 4.1185e-10 | 1.0241e-09 | 4.546e-10 | 2.6301e-11 | 191532.906
281556.563 | 6.5861e-09 | 7.9525e-09 | 2.1425e-10 | 9.5006e-09 | 8.1384e-09 | 4.1668e-10 | 1.0326e-09 | 4.5293e-10 | 2.6096e-11 | 191545.094
281568.719 | 6.6332e-09 | 7.9386e-09 | 2.1585e-10 | 9.4935e-09 | 8.2569e-09 | 4.1587e-10 | 1.0225e-09 | 4.4997e-10 | 2.612e-11 | 191557.25
281580.875 | 6.6948e-09 | 8.0247e-09 | 2.1578e-10 | 9.5582e-09 | 8.2687e-09 | 4.1337e-10 | 1.0245e-09 | 4.5422e-10 | 2.6433e-11 | 191569.406
281593.063 | 6.6346e-09 | 7.9712e-09 | 2.1698e-10 | 9.5929e-09 | 8.2488e-09 | 4.1444e-10 | 1.032e-09 | 4.5507e-10 | 2.6046e-11 | 191581.594
281605.219 | 6.5939e-09 | 7.9133e-09 | 2.1407e-10 | 9.4897e-09 | 8.2056e-09 | 4.1393e-10 | 1.0209e-09 | 4.5431e-10 | 2.5982e-11 | 191593.75
281617.375 | 6.6852e-09 | 8.1191e-09 | 2.1616e-10 | 9.5504e-09 | 8.1705e-09 | 4.1826e-10 | 1.0354e-09 | 4.5375e-10 | 2.6344e-11 | 191605.906
281629.563 | 6.6175e-09 | 7.9491e-09 | 2.1636e-10 | 9.6624e-09 | 8.2515e-09 | 4.1342e-10 | 1.0446e-09 | 4.5273e-10 | 2.6132e-11 | 191618.094
281641.719 | 6.6409e-09 | 7.9805e-09 | 2.1649e-10 | 9.6218e-09 | 8.3307e-09 | 4.1324e-10 | 1.033e-09 | 4.545e-10 | 2.6414e-11 | 191630.25
281653.875 | 6.7158e-09 | 8.0562e-09 | 2.1658e-10 | 9.5711e-09 | 8.2092e-09 | 4.1885e-10 | 1.0358e-09 | 4.5162e-10 | 2.6188e-11 | 191642.406
281666.063 | 6.6346e-09 | 8.0169e-09 | 2.1597e-10 | 9.6738e-09 | 8.3572e-09 | 4.1703e-10 | 1.0259e-09 | 4.5685e-10 | 2.6588e-11 | 191654.594
281678.219 | 6.6173e-09 | 8.006e-09 | 2.163e-10 | 9.557e-09 | 8.3128e-09 | 4.122e-10 | 1.0198e-09 | 4.547e-10 | 2.6471e-11 | 191666.75
281690.375 | 6.6844e-09 | 7.9663e-09 | 2.1564e-10 | 9.544e-09 | 8.2956e-09 | 4.1467e-10 | 1.0342e-09 | 4.5927e-10 | 2.589e-11 | 191678.906
281702.563 | 6.6466e-09 | 7.9549e-09 | 2.1237e-10 | 9.4339e-09 | 8.2664e-09 | 4.1921e-10 | 1.034e-09 | 4.582e-10 | 2.6174e-11 | 191691.094
281714.719 | 6.6745e-09 | 8.0108e-09 | 2.157e-10 | 9.58e-09 | 8.2083e-09 | 4.1025e-10 | 1.0291e-09 | 4.5657e-10 | 2.6263e-11 | 191703.25
281726.875 | 6.6249e-09 | 8.0642e-09 | 2.1513e-10 | 9.5735e-09 | 8.2562e-09 | 4.1394e-10 | 1.0326e-09 | 4.576e-10 | 2.6336e-11 | 191715.406
281739.063 | 6.6821e-09 | 7.9632e-09 | 2.1781e-10 | 9.5673e-09 | 8.2455e-09 | 4.2118e-10 | 1.0434e-09 | 4.5653e-10 | 2.6153e-11 | 191727.594
281751.219 | 6.6383e-09 | 7.8734e-09 | 2.1659e-10 | 9.5596e-09 | 8.2531e-09 | 4.1498e-10 | 1.0428e-09 | 4.5906e-10 | 2.6279e-11 | 191739.75
281763.375 | 6.6422e-09 | 7.9236e-09 | 2.1598e-10 | 9.5878e-09 | 8.256e-09 | 4.1326e-10 | 1.0288e-09 | 4.534e-10 | 2.6361e-11 | 191751.906
281775.563 | 6.6626e-09 | 8.0604e-09 | 2.1669e-10 | 9.5733e-09 | 8.3025e-09 | 4.1504e-10 | 1.0388e-09 | 4.5413e-10 | 2.6606e-11 | 191764.094
281787.719 | 6.5606e-09 | 7.9588e-09 | 2.1659e-10 | 9.5286e-09 | 8.3004e-09 | 4.1173e-10 | 1.0354e-09 | 4.5933e-10 | 2.6531e-11 | 191776.25
281799.875 | 6.6459e-09 | 7.9101e-09 | 2.1564e-10 | 9.6052e-09 | 8.2688e-09 | 4.1207e-10 | 1.0402e-09 | 4.5472e-10 | 2.6084e-11 | 191788.406
281812.063 | 6.6138e-09 | 8.0549e-09 | 2.146e-10 | 9.5963e-09 | 8.223e-09 | 4.1248e-10 | 1.0309e-09 | 4.52e-10 | 2.6453e-11 | 191800.594
281824.219 | 6.6631e-09 | 7.9051e-09 | 2.1425e-10 | 9.4871e-09 | 8.239e-09 | 4.1451e-10 | 1.0316e-09 | 4.5608e-10 | 2.5803e-11 | 191812.75
281836.375 | 6.6024e-09 | 8.0235e-09 | 2.1781e-10 | 9.5844e-09 | 8.1889e-09 | 4.1481e-10 | 1.0354e-09 | 4.5544e-10 | 2.6434e-11 | 191824.906
281848.563 | 6.6656e-09 | 8.0197e-09 | 2.1693e-10 | 9.631e-09 | 8.2389e-09 | 4.1292e-10 | 1.0235e-09 | 4.5225e-10 | 2.6037e-11 | 191837.094
281860.719 | 6.545e-09 | 7.9442e-09 | 2.1472e-10 | 9.4469e-09 | 8.1694e-09 | 4.154e-10 | 1.0268e-09 | 4.5317e-10 | 2.6009e-11 | 191849.25
281872.875 | 6.6357e-09 | 7.9079e-09 | 2.1548e-10 | 9.5442e-09 | 8.3152e-09 | 4.1186e-10 | 1.0201e-09 | 4.5579e-10 | 2.6192e-11 | 191861.406
281885.063 | 6.6708e-09 | 7.9707e-09 | 2.1369e-10 | 9.5103e-09 | 8.155e-09 | 4.1684e-10 | 1.0267e-09 | 4.4964e-10 | 2.5993e-11 | 191873.594
281897.219 | 6.6486e-09 | 7.9817e-09 | 2.1351e-10 | 9.5372e-09 | 8.2458e-09 | 4.1338e-10 | 1.0209e-09 | 4.5431e-10 | 2.5613e-11 | 191885.75
281909.375 | 6.5692e-09 | 7.9226e-09 | 2.1341e-10 | 9.5916e-09 | 8.1503e-09 | 4.1142e-10 | 1.033e-09 | 4.5505e-10 | 2.6137e-11 | 191897.906
281921.563 | 6.6382e-09 | 7.9566e-09 | 2.1293e-10 | 9.5428e-09 | 8.1945e-09 | 4.109e-10 | 1.0328e-09 | 4.5446e-10 | 2.5941e-11 | 191910.094
281933.719 | 6.6297e-09 | 7.9302e-09 | 2.1559e-10 | 9.5354e-09 | 8.2977e-09 | 4.1707e-10 | 1.027e-09 | 4.5708e-10 | 2.6425e-11 | 191922.25
281945.906 | 6.6144e-09 | 7.9721e-09 | 2.1426e-10 | 9.5051e-09 | 8.1784e-09 | 4.1001e-10 | 1.0287e-09 | 4.5671e-10 | 2.6028e-11 | 191934.437
281958.063 | 6.6463e-09 | 7.946e-09 | 2.164e-10 | 9.6125e-09 | 8.3536e-09 | 4.1473e-10 | 1.0314e-09 | 4.5624e-10 | 2.6181e-11 | 191946.594
281970.219 | 6.6533e-09 | 8.0354e-09 | 2.1532e-10 | 9.5803e-09 | 8.1619e-09 | 4.1214e-10 | 1.0231e-09 | 4.5491e-10 | 2.6382e-11 | 191958.75
281982.406 | 6.6826e-09 | 8.0068e-09 | 2.1545e-10 | 9.6479e-09 | 8.2579e-09 | 4.143e-10 | 1.025e-09 | 4.5296e-10 | 2.6265e-11 | 191970.937
281994.563 | 6.739e-09 | 7.9717e-09 | 2.1841e-10 | 9.6003e-09 | 8.2974e-09 | 4.1128e-10 | 1.0329e-09 | 4.5741e-10 | 2.6331e-11 | 191983.094
282006.719 | 6.6092e-09 | 7.982e-09 | 2.1879e-10 | 9.563e-09 | 8.1899e-09 | 4.117e-10 | 1.0398e-09 | 4.5548e-10 | 2.6279e-11 | 191995.25
282018.906 | 6.5881e-09 | 7.9574e-09 | 2.1289e-10 | 9.6434e-09 | 8.2935e-09 | 4.1172e-10 | 1.0297e-09 | 4.5711e-10 | 2.6446e-11 | 192007.437
282031.063 | 6.6981e-09 | 8.0634e-09 | 2.1527e-10 | 9.6855e-09 | 8.2478e-09 | 4.1587e-10 | 1.0357e-09 | 4.5795e-10 | 2.6283e-11 | 192019.594
282043.219 | 6.7152e-09 | 8.0791e-09 | 2.1698e-10 | 9.664e-09 | 8.2377e-09 | 4.1797e-10 | 1.0294e-09 | 4.5788e-10 | 2.6198e-11 | 192031.75
282055.406 | 6.6321e-09 | 8.0262e-09 | 2.1882e-10 | 9.6249e-09 | 8.2511e-09 | 4.1446e-10 | 1.0368e-09 | 4.5978e-10 | 2.6423e-11 | 192043.937
282067.563 | 6.655e-09 | 7.9938e-09 | 2.1643e-10 | 9.5131e-09 | 8.2413e-09 | 4.1875e-10 | 1.0282e-09 | 4.5207e-10 | 2.5904e-11 | 192056.094
282079.719 | 6.6732e-09 | 8.0121e-09 | 2.1534e-10 | 9.5939e-09 | 8.283e-09 | 4.1544e-10 | 1.0226e-09 | 4.5521e-10 | 2.6141e-11 | 192068.25
282091.906 | 6.5909e-09 | 7.9848e-09 | 2.1666e-10 | 9.6319e-09 | 8.1942e-09 | 4.1152e-10 | 1.0213e-09 | 4.5317e-10 | 2.6448e-11 | 192080.437
282104.063 | 6.571e-09 | 8.015e-09 | 2.1445e-10 | 9.448e-09 | 8.2838e-09 | 4.1423e-10 | 1.0273e-09 | 4.5068e-10 | 2.6157e-11 | 192092.594
282116.219 | 6.6248e-09 | 7.9534e-09 | 2.1525e-10 | 9.5151e-09 | 8.2577e-09 | 4.1275e-10 | 1.0345e-09 | 4.6449e-10 | 2.6007e-11 | 192104.75
282128.406 | 6.7e-09 | 7.9069e-09 | 2.1755e-10 | 9.5537e-09 | 8.3044e-09 | 4.1417e-10 | 1.026e-09 | 4.5752e-10 | 2.6311e-11 | 192116.937
282140.563 | 6.6865e-09 | 7.9437e-09 | 2.1305e-10 | 9.6181e-09 | 8.2907e-09 | 4.0944e-10 | 1.031e-09 | 4.5464e-10 | 2.6372e-11 | 192129.094
282152.719 | 6.5942e-09 | 7.8793e-09 | 2.179e-10 | 9.5202e-09 | 8.143e-09 | 4.1274e-10 | 1.027e-09 | 4.5198e-10 | 2.6174e-11 | 192141.25
282164.906 | 6.5546e-09 | 8.0129e-09 | 2.1432e-10 | 9.7042e-09 | 8.295e-09 | 4.0615e-10 | 1.0241e-09 | 4.5289e-10 | 2.6376e-11 | 192153.437
282177.063 | 6.6893e-09 | 8.0775e-09 | 2.1618e-10 | 9.6268e-09 | 8.3267e-09 | 4.1212e-10 | 1.035e-09 | 4.5362e-10 | 2.6242e-11 | 192165.594
282189.219 | 6.6535e-09 | 7.9436e-09 | 2.1719e-10 | 9.5724e-09 | 8.2387e-09 | 4.1281e-10 | 1.0307e-09 | 4.5461e-10 | 2.6287e-11 | 192177.75
282201.406 | 6.6634e-09 | 8.0271e-09 | 2.1714e-10 | 9.5676e-09 | 8.2561e-09 | 4.1125e-10 | 1.0224e-09 | 4.5172e-10 | 2.6101e-11 | 192189.937
282213.563 | 6.6865e-09 | 7.9095e-09 | 2.186e-10 | 9.5861e-09 | 8.3186e-09 | 4.1222e-10 | 1.0306e-09 | 4.5475e-10 | 2.5997e-11 | 192202.094
282225.719 | 6.6486e-09 | 7.9698e-09 | 2.1661e-10 | 9.5636e-09 | 8.3112e-09 | 4.1297e-10 | 1.03e-09 | 4.5116e-10 | 2.6286e-11 | 192214.25
282237.906 | 6.6429e-09 | 7.9968e-09 | 2.161e-10 | 9.4861e-09 | 8.2151e-09 | 4.1711e-10 | 1.031e-09 | 4.5629e-10 | 2.6055e-11 | 192226.437
282250.063 | 6.582e-09 | 8.005e-09 | 2.1476e-10 | 9.5843e-09 | 8.2992e-09 | 4.1807e-10 | 1.0337e-09 | 4.5575e-10 | 2.6474e-11 | 192238.594
282262.219 | 6.7567e-09 | 8.0183e-09 | 2.1714e-10 | 9.4814e-09 | 8.2704e-09 | 4.1375e-10 | 1.0472e-09 | 4.5113e-10 | 2.6131e-11 | 192250.75
282274.406 | 6.6683e-09 | 8.0117e-09 | 2.1653e-10 | 9.6903e-09 | 8.31e-09 | 4.1418e-10 | 1.0259e-09 | 4.5369e-10 | 2.596e-11 | 192262.937
282286.563 | 6.6769e-09 | 7.8835e-09 | 2.1586e-10 | 9.6157e-09 | 8.2775e-09 | 4.1418e-10 | 1.0381e-09 | 4.5709e-10 | 2.627e-11 | 192275.094
282298.719 | 6.6476e-09 | 7.9893e-09 | 2.154e-10 | 9.5862e-09 | 8.2558e-09 | 4.1543e-10 | 1.0273e-09 | 4.5834e-10 | 2.6104e-11 | 192287.25
282310.906 | 6.6681e-09 | 7.9989e-09 | 2.1637e-10 | 9.5512e-09 | 8.2049e-09 | 4.2015e-10 | 1.0383e-09 | 4.5701e-10 | 2.6127e-11 | 192299.437
282323.063 | 6.6204e-09 | 8.0704e-09 | 2.1689e-10 | 9.5846e-09 | 8.2493e-09 | 4.1388e-10 | 1.0412e-09 | 4.5767e-10 | 2.6326e-11 | 192311.594
282335.25 | 6.5846e-09 | 7.9519e-09 | 2.1737e-10 | 9.5179e-09 | 8.2115e-09 | 4.1319e-10 | 1.0246e-09 | 4.5775e-10 | 2.6398e-11 | 192323.781
282347.406 | 6.6439e-09 | 7.981e-09 | 2.1867e-10 | 9.6348e-09 | 8.2644e-09 | 4.1341e-10 | 1.0307e-09 | 4.5549e-10 | 2.6162e-11 | 192335.937
282359.563 | 6.7549e-09 | 7.9912e-09 | 2.1516e-10 | 9.5103e-09 | 8.2527e-09 | 4.1508e-10 | 1.031e-09 | 4.5582e-10 | 2.6492e-11 | 192348.094
282371.75 | 6.6435e-09 | 7.9356e-09 | 2.1625e-10 | 9.5666e-09 | 8.3233e-09 | 4.1391e-10 | 1.0242e-09 | 4.5508e-10 | 2.634e-11 | 192360.281
282383.906 | 6.6218e-09 | 7.9391e-09 | 2.1393e-10 | 9.5074e-09 | 8.2106e-09 | 4.2293e-10 | 1.0332e-09 | 4.5421e-10 | 2.6014e-11 | 192372.437
282396.063 | 6.6146e-09 | 7.9376e-09 | 2.1827e-10 | 9.6221e-09 | 8.251e-09 | 4.124e-10 | 1.0235e-09 | 4.5908e-10 | 2.6086e-11 | 192384.594
282408.25 | 6.6759e-09 | 7.9783e-09 | 2.1454e-10 | 9.4577e-09 | 8.2206e-09 | 4.1273e-10 | 1.0296e-09 | 4.5164e-10 | 2.6336e-11 | 192396.781
282420.406 | 6.5862e-09 | 7.9378e-09 | 2.1657e-10 | 9.5908e-09 | 8.2542e-09 | 4.1343e-10 | 1.0287e-09 | 4.5041e-10 | 2.5966e-11 | 192408.937
282432.563 | 6.5571e-09 | 7.8739e-09 | 2.1598e-10 | 9.5245e-09 | 8.1582e-09 | 4.1189e-10 | 1.0218e-09 | 4.4924e-10 | 2.6175e-11 | 192421.094
282444.75 | 6.6293e-09 | 7.9555e-09 | 2.1663e-10 | 9.5153e-09 | 8.1873e-09 | 4.1656e-10 | 1.0329e-09 | 4.5478e-10 | 2.6143e-11 | 192433.281
282456.906 | 6.5882e-09 | 7.9704e-09 | 2.1484e-10 | 9.4989e-09 | 8.2065e-09 | 4.1483e-10 | 1.0269e-09 | 4.525e-10 | 2.6308e-11 | 192445.437
282469.063 | 6.6056e-09 | 7.919e-09 | 2.1493e-10 | 9.5628e-09 | 8.1483e-09 | 4.1478e-10 | 1.0286e-09 | 4.5059e-10 | 2.6113e-11 | 192457.594
282481.25 | 6.6874e-09 | 7.9269e-09 | 2.1569e-10 | 9.5336e-09 | 8.2302e-09 | 4.0837e-10 | 1.0243e-09 | 4.496e-10 | 2.6066e-11 | 192469.781
282493.406 | 6.6327e-09 | 7.8237e-09 | 2.1339e-10 | 9.5907e-09 | 8.2483e-09 | 4.113e-10 | 1.0234e-09 | 4.4349e-10 | 2.5698e-11 | 192481.937
282505.563 | 6.5917e-09 | 7.8685e-09 | 2.1271e-10 | 9.4916e-09 | 8.2196e-09 | 4.0822e-10 | 1.0062e-09 | 4.5615e-10 | 2.5998e-11 | 192494.094
282517.75 | 6.6845e-09 | 7.9658e-09 | 2.1025e-10 | 9.5158e-09 | 8.2039e-09 | 4.1201e-10 | 1.0181e-09 | 4.509e-10 | 2.5967e-11 | 192506.281
282529.906 | 6.562e-09 | 7.8742e-09 | 2.1224e-10 | 9.3888e-09 | 8.1336e-09 | 4.1199e-10 | 1.0345e-09 | 4.5174e-10 | 2.5785e-11 | 192518.437
282542.063 | 6.5828e-09 | 7.8587e-09 | 2.1559e-10 | 9.4893e-09 | 8.2013e-09 | 4.1121e-10 | 1.0214e-09 | 4.5092e-10 | 2.6038e-11 | 192530.594
282554.25 | 6.5988e-09 | 7.9744e-09 | 2.1179e-10 | 9.4521e-09 | 8.2113e-09 | 4.1348e-10 | 1.0163e-09 | 4.496e-10 | 2.5913e-11 | 192542.781
282566.406 | 6.668e-09 | 8.0074e-09 | 2.1422e-10 | 9.5138e-09 | 8.2102e-09 | 4.118e-10 | 1.0241e-09 | 4.5279e-10 | 2.5988e-11 | 192554.937
282578.563 | 6.7085e-09 | 7.9205e-09 | 2.1627e-10 | 9.4318e-09 | 8.2213e-09 | 4.179e-10 | 1.0172e-09 | 4.5312e-10 | 2.6217e-11 | 192567.094
282590.75 | 6.562e-09 | 7.9296e-09 | 2.1477e-10 | 9.5235e-09 | 8.2894e-09 | 4.1518e-10 | 1.0254e-09 | 4.5242e-10 | 2.633e-11 | 192579.281
282602.906 | 6.6666e-09 | 7.9924e-09 | 2.1275e-10 | 9.627e-09 | 8.251e-09 | 4.1344e-10 | 1.0285e-09 | 4.5122e-10 | 2.6373e-11 | 192591.437
282615.063 | 6.704e-09 | 7.9606e-09 | 2.1677e-10 | 9.4624e-09 | 8.244e-09 | 4.1454e-10 | 1.0345e-09 | 4.5337e-10 | 2.6185e-11 | 192603.594
282627.25 | 6.6718e-09 | 7.9655e-09 | 2.164e-10 | 9.558e-09 | 8.2561e-09 | 4.1641e-10 | 1.0263e-09 | 4.5588e-10 | 2.6487e-11 | 192615.781
282639.406 | 6.5948e-09 | 7.9118e-09 | 2.138e-10 | 9.5289e-09 | 8.2441e-09 | 4.1638e-10 | 1.03e-09 | 4.5381e-10 | 2.6018e-11 | 192627.937
282651.563 | 6.6446e-09 | 7.9352e-09 | 2.1342e-10 | 9.4401e-09 | 8.2735e-09 | 4.1515e-10 | 1.0348e-09 | 4.4821e-10 | 2.6379e-11 | 192640.094
282663.75 | 6.6265e-09 | 7.9877e-09 | 2.1467e-10 | 9.4222e-09 | 8.1878e-09 | 4.1191e-10 | 1.0215e-09 | 4.5489e-10 | 2.601e-11 | 192652.281
282675.906 | 6.6804e-09 | 7.9634e-09 | 2.1754e-10 | 9.4708e-09 | 8.3309e-09 | 4.1197e-10 | 1.0268e-09 | 4.587e-10 | 2.6183e-11 | 192664.437
282688.063 | 6.6533e-09 | 7.9801e-09 | 2.1563e-10 | 9.4668e-09 | 8.2138e-09 | 4.1417e-10 | 1.0161e-09 | 4.5356e-10 | 2.6218e-11 | 192676.594
282700.25 | 6.7435e-09 | 7.9298e-09 | 2.1312e-10 | 9.42e-09 | 8.1959e-09 | 4.1117e-10 | 1.0258e-09 | 4.5354e-10 | 2.6214e-11 | 192688.781
282712.406 | 6.6598e-09 | 7.9355e-09 | 2.1542e-10 | 9.5281e-09 | 8.2497e-09 | 4.183e-10 | 1.0275e-09 | 4.5484e-10 | 2.6198e-11 | 192700.937
282724.594 | 6.622e-09 | 7.9933e-09 | 2.1735e-10 | 9.4679e-09 | 8.2155e-09 | 4.1326e-10 | 1.0305e-09 | 4.5541e-10 | 2.6094e-11 | 192713.125
282736.75 | 6.6332e-09 | 7.9934e-09 | 2.1542e-10 | 9.5276e-09 | 8.2514e-09 | 4.0861e-10 | 1.01e-09 | 4.5148e-10 | 2.6075e-11 | 192725.281
282748.906 | 6.6948e-09 | 7.8914e-09 | 2.1569e-10 | 9.5041e-09 | 8.1586e-09 | 4.1617e-10 | 1.015e-09 | 4.5185e-10 | 2.6241e-11 | 192737.437
282761.094 | 6.6298e-09 | 7.9668e-09 | 2.1177e-10 | 9.4648e-09 | 8.2465e-09 | 4.1798e-10 | 1.0233e-09 | 4.527e-10 | 2.5948e-11 | 192749.625
282773.25 | 6.567e-09 | 7.9496e-09 | 2.1451e-10 | 9.5429e-09 | 8.2947e-09 | 4.1156e-10 | 1.0183e-09 | 4.4962e-10 | 2.5971e-11 | 192761.781
282785.406 | 6.6662e-09 | 7.9543e-09 | 2.1558e-10 | 9.4404e-09 | 8.1694e-09 | 4.1477e-10 | 1.0178e-09 | 4.5188e-10 | 2.6086e-11 | 192773.937
282797.594 | 6.5434e-09 | 8.0113e-09 | 2.1343e-10 | 9.5003e-09 | 8.2698e-09 | 4.1542e-10 | 1.0141e-09 | 4.5279e-10 | 2.6253e-11 | 192786.125
282809.75 | 6.6019e-09 | 8.011e-09 | 2.1466e-10 | 9.4509e-09 | 8.1674e-09 | 4.1704e-10 | 1.0086e-09 | 4.5155e-10 | 2.6207e-11 | 192798.281
282821.906 | 6.6441e-09 | 7.9284e-09 | 2.1235e-10 | 9.4762e-09 | 8.1752e-09 | 4.0948e-10 | 1.0229e-09 | 4.5075e-10 | 2.6026e-11 | 192810.437
282834.094 | 6.5604e-09 | 7.9456e-09 | 2.1366e-10 | 9.5021e-09 | 8.2376e-09 | 4.1492e-10 | 1.0225e-09 | 4.4931e-10 | 2.5873e-11 | 192822.625
282846.25 | 6.5143e-09 | 7.924e-09 | 2.1501e-10 | 9.4883e-09 | 8.1526e-09 | 4.1371e-10 | 1.0142e-09 | 4.4981e-10 | 2.6115e-11 | 192834.781
282858.406 | 6.6251e-09 | 8.0045e-09 | 2.1218e-10 | 9.5483e-09 | 8.2714e-09 | 4.1406e-10 | 1.0352e-09 | 4.4908e-10 | 2.6061e-11 | 192846.937
282870.594 | 6.6021e-09 | 7.9578e-09 | 2.1129e-10 | 9.5084e-09 | 8.1947e-09 | 4.0966e-10 | 1.008e-09 | 4.5288e-10 | 2.6016e-11 | 192859.125
282882.75 | 6.6261e-09 | 7.8825e-09 | 2.1493e-10 | 9.3247e-09 | 8.3121e-09 | 4.1388e-10 | 1.0195e-09 | 4.5263e-10 | 2.6275e-11 | 192871.281
282894.906 | 6.5933e-09 | 7.9397e-09 | 2.1491e-10 | 9.5254e-09 | 8.2889e-09 | 4.1407e-10 | 1.0224e-09 | 4.509e-10 | 2.5978e-11 | 192883.437
282907.094 | 6.5504e-09 | 7.9936e-09 | 2.1602e-10 | 9.6122e-09 | 8.1128e-09 | 4.1472e-10 | 1.031e-09 | 4.5169e-10 | 2.6028e-11 | 192895.625
282919.25 | 6.6867e-09 | 7.9126e-09 | 2.148e-10 | 9.3736e-09 | 8.2161e-09 | 4.0926e-10 | 1.0279e-09 | 4.4798e-10 | 2.6204e-11 | 192907.781
282931.406 | 6.7062e-09 | 7.8905e-09 | 2.1431e-10 | 9.4296e-09 | 8.2621e-09 | 4.1516e-10 | 1.0264e-09 | 4.5559e-10 | 2.5836e-11 | 192919.937
282943.594 | 6.6992e-09 | 8.036e-09 | 2.1403e-10 | 9.5409e-09 | 8.2386e-09 | 4.1402e-10 | 1.0268e-09 | 4.5055e-10 | 2.6081e-11 | 192932.125
282955.75 | 6.6635e-09 | 8.0087e-09 | 2.1405e-10 | 9.4935e-09 | 8.2414e-09 | 4.0968e-10 | 1.032e-09 | 4.5383e-10 | 2.657e-11 | 192944.281
282967.906 | 6.6322e-09 | 7.9867e-09 | 2.1472e-10 | 9.5387e-09 | 8.2559e-09 | 4.1818e-10 | 1.0266e-09 | 4.5359e-10 | 2.6552e-11 | 192956.437
282980.094 | 6.5645e-09 | 7.9311e-09 | 2.1433e-10 | 9.5326e-09 | 8.2863e-09 | 4.1513e-10 | 1.0241e-09 | 4.535e-10 | 2.6029e-11 | 192968.625
282992.25 | 6.637e-09 | 8.0393e-09 | 2.159e-10 | 9.3818e-09 | 8.3242e-09 | 4.1434e-10 | 1.0203e-09 | 4.5764e-10 | 2.605e-11 | 192980.781
283004.406 | 6.6917e-09 | 8.0074e-09 | 2.1461e-10 | 9.4097e-09 | 8.3165e-09 | 4.1486e-10 | 1.0256e-09 | 4.57e-10 | 2.5907e-11 | 192992.937
283016.594 | 6.6738e-09 | 8.0067e-09 | 2.1513e-10 | 9.4965e-09 | 8.3205e-09 | 4.1601e-10 | 1.0252e-09 | 4.5351e-10 | 2.6182e-11 | 193005.125
283028.75 | 6.6488e-09 | 7.9956e-09 | 2.1919e-10 | 9.5982e-09 | 8.2029e-09 | 4.1467e-10 | 1.0236e-09 | 4.5022e-10 | 2.6313e-11 | 193017.281
283040.906 | 6.6077e-09 | 8.0954e-09 | 2.178e-10 | 9.5106e-09 | 8.2999e-09 | 4.1569e-10 | 1.024e-09 | 4.5418e-10 | 2.6124e-11 | 193029.437
283053.094 | 6.5815e-09 | 7.9729e-09 | 2.1668e-10 | 9.6134e-09 | 8.2504e-09 | 4.1175e-10 | 1.0303e-09 | 4.5455e-10 | 2.6276e-11 | 193041.625
283065.25 | 6.7548e-09 | 8.0014e-09 | 2.1598e-10 | 9.5628e-09 | 8.2731e-09 | 4.1418e-10 | 1.0276e-09 | 4.5518e-10 | 2.5856e-11 | 193053.781
283077.438 | 6.6989e-09 | 7.9409e-09 | 2.16e-10 | 9.4632e-09 | 8.2677e-09 | 4.1659e-10 | 1.0172e-09 | 4.5503e-10 | 2.6059e-11 | 193065.969
283089.594 | 6.6787e-09 | 7.9947e-09 | 2.1439e-10 | 9.5765e-09 | 8.3649e-09 | 4.0938e-10 | 1.0315e-09 | 4.5786e-10 | 2.6494e-11 | 193078.125
283101.75 | 6.7936e-09 | 8.0991e-09 | 2.1677e-10 | 9.5576e-09 | 8.2522e-09 | 4.1475e-10 | 1.0379e-09 | 4.5925e-10 | 2.6555e-11 | 193090.281
283113.938 | 6.6401e-09 | 8.0998e-09 | 2.1914e-10 | 9.3873e-09 | 8.2827e-09 | 4.1481e-10 | 1.0344e-09 | 4.5109e-10 | 2.6445e-11 | 193102.469
283126.094 | 6.7053e-09 | 8.0009e-09 | 2.1547e-10 | 9.5803e-09 | 8.3506e-09 | 4.1445e-10 | 1.032e-09 | 4.541e-10 | 2.6458e-11 | 193114.625
283138.25 | 6.7045e-09 | 8.0089e-09 | 2.1591e-10 | 9.5603e-09 | 8.2727e-09 | 4.1512e-10 | 1.0236e-09 | 4.5378e-10 | 2.6324e-11 | 193126.781
283150.438 | 6.6699e-09 | 7.9513e-09 | 2.1901e-10 | 9.5072e-09 | 8.2433e-09 | 4.1425e-10 | 1.0286e-09 | 4.6012e-10 | 2.6404e-11 | 193138.969
283162.594 | 6.7798e-09 | 8.0076e-09 | 2.1363e-10 | 9.5329e-09 | 8.2981e-09 | 4.1475e-10 | 1.0246e-09 | 4.5438e-10 | 2.6389e-11 | 193151.125
283174.75 | 6.7284e-09 | 7.9492e-09 | 2.1602e-10 | 9.5803e-09 | 8.3417e-09 | 4.1669e-10 | 1.0325e-09 | 4.565e-10 | 2.6266e-11 | 193163.281
283186.938 | 6.8295e-09 | 8.048e-09 | 2.161e-10 | 9.5421e-09 | 8.3314e-09 | 4.1399e-10 | 1.0234e-09 | 4.5734e-10 | 2.6176e-11 | 193175.469
283199.094 | 6.6552e-09 | 7.99e-09 | 2.1778e-10 | 9.5761e-09 | 8.3387e-09 | 4.1605e-10 | 1.0227e-09 | 4.5616e-10 | 2.6178e-11 | 193187.625
283211.25 | 6.7352e-09 | 8.0771e-09 | 2.1597e-10 | 9.6434e-09 | 8.2953e-09 | 4.1472e-10 | 1.0323e-09 | 4.5721e-10 | 2.6112e-11 | 193199.781
283223.438 | 6.6981e-09 | 7.9766e-09 | 2.1499e-10 | 9.4937e-09 | 8.3558e-09 | 4.1418e-10 | 1.033e-09 | 4.5412e-10 | 2.6244e-11 | 193211.969
283235.594 | 6.6385e-09 | 7.9574e-09 | 2.1507e-10 | 9.4032e-09 | 8.266e-09 | 4.1222e-10 | 1.0284e-09 | 4.5249e-10 | 2.6198e-11 | 193224.125
283247.75 | 6.6864e-09 | 8.0252e-09 | 2.1539e-10 | 9.5031e-09 | 8.2916e-09 | 4.1817e-10 | 1.0309e-09 | 4.476e-10 | 2.6224e-11 | 193236.281
283259.938 | 6.7924e-09 | 7.9508e-09 | 2.1715e-10 | 9.5192e-09 | 8.2271e-09 | 4.1546e-10 | 1.0346e-09 | 4.5198e-10 | 2.6209e-11 | 193248.469
283272.094 | 6.7396e-09 | 8.0306e-09 | 2.1554e-10 | 9.4688e-09 | 8.3057e-09 | 4.1552e-10 | 1.0305e-09 | 4.6189e-10 | 2.6312e-11 | 193260.625
283284.25 | 6.7311e-09 | 8.0128e-09 | 2.1689e-10 | 9.5714e-09 | 8.2616e-09 | 4.1629e-10 | 1.0291e-09 | 4.5512e-10 | 2.6133e-11 | 193272.781
283296.438 | 6.6397e-09 | 8.0852e-09 | 2.1976e-10 | 9.6344e-09 | 8.3383e-09 | 4.1801e-10 | 1.0372e-09 | 4.5474e-10 | 2.615e-11 | 193284.969
283308.594 | 6.6314e-09 | 8.0025e-09 | 2.1636e-10 | 9.6177e-09 | 8.2782e-09 | 4.1554e-10 | 1.0216e-09 | 4.5438e-10 | 2.5941e-11 | 193297.125
283320.75 | 6.6809e-09 | 8.0226e-09 | 2.1895e-10 | 9.5326e-09 | 8.2937e-09 | 4.157e-10 | 1.0399e-09 | 4.5933e-10 | 2.6064e-11 | 193309.281
283332.938 | 6.7232e-09 | 7.9459e-09 | 2.1627e-10 | 9.5766e-09 | 8.2626e-09 | 4.1628e-10 | 1.0335e-09 | 4.5739e-10 | 2.6516e-11 | 193321.469
283345.094 | 6.6929e-09 | 8.0257e-09 | 2.1723e-10 | 9.6873e-09 | 8.2585e-09 | 4.179e-10 | 1.0266e-09 | 4.5572e-10 | 2.6473e-11 | 193333.625
283357.25 | 6.7361e-09 | 8.0105e-09 | 2.1639e-10 | 9.537e-09 | 8.324e-09 | 4.1856e-10 | 1.0364e-09 | 4.5531e-10 | 2.6331e-11 | 193345.781
283369.438 | 6.6716e-09 | 8.0499e-09 | 2.1676e-10 | 9.6206e-09 | 8.2557e-09 | 4.1105e-10 | 1.0438e-09 | 4.573e-10 | 2.6515e-11 | 193357.969
283381.594 | 6.8194e-09 | 8.0263e-09 | 2.1733e-10 | 9.5093e-09 | 8.2786e-09 | 4.1495e-10 | 1.0253e-09 | 4.583e-10 | 2.6817e-11 | 193370.125
283393.75 | 6.7568e-09 | 8.1921e-09 | 2.1827e-10 | 9.5484e-09 | 8.324e-09 | 4.138e-10 | 1.0396e-09 | 4.6075e-10 | 2.608e-11 | 193382.281
283405.938 | 6.7497e-09 | 8.0381e-09 | 2.188e-10 | 9.5301e-09 | 8.2901e-09 | 4.1735e-10 | 1.0368e-09 | 4.5861e-10 | 2.6239e-11 | 193394.469
283418.094 | 6.6757e-09 | 8.1052e-09 | 2.1868e-10 | 9.5093e-09 | 8.4057e-09 | 4.1861e-10 | 1.0409e-09 | 4.5728e-10 | 2.6127e-11 | 193406.625
283430.25 | 6.7267e-09 | 8.0683e-09 | 2.1524e-10 | 9.4941e-09 | 8.3662e-09 | 4.1293e-10 | 1.0182e-09 | 4.5914e-10 | 2.6123e-11 | 193418.781
283442.438 | 6.724e-09 | 8.0227e-09 | 2.163e-10 | 9.5298e-09 | 8.2279e-09 | 4.1215e-10 | 1.0224e-09 | 4.5485e-10 | 2.6091e-11 | 193430.969
283454.594 | 6.6427e-09 | 8.0236e-09 | 2.1471e-10 | 9.581e-09 | 8.2485e-09 | 4.129e-10 | 1.0299e-09 | 4.5401e-10 | 2.646e-11 | 193443.125
283466.781 | 6.6765e-09 | 7.9095e-09 | 2.1398e-10 | 9.4188e-09 | 8.2345e-09 | 4.101e-10 | 1.0261e-09 | 4.5258e-10 | 2.6115e-11 | 193455.312
283478.938 | 6.6536e-09 | 8.0173e-09 | 2.157e-10 | 9.4406e-09 | 8.252e-09 | 4.1324e-10 | 1.0298e-09 | 4.5024e-10 | 2.6387e-11 | 193467.469
283491.094 | 6.7497e-09 | 8.02e-09 | 2.17e-10 | 9.405e-09 | 8.2654e-09 | 4.1169e-10 | 1.0239e-09 | 4.5361e-10 | 2.6374e-11 | 193479.625
283503.281 | 6.7269e-09 | 7.99e-09 | 2.1501e-10 | 9.5031e-09 | 8.2246e-09 | 4.1089e-10 | 1.028e-09 | 4.5151e-10 | 2.6006e-11 | 193491.812
283515.438 | 6.7108e-09 | 8e-09 | 2.1643e-10 | 9.5385e-09 | 8.1936e-09 | 4.1381e-10 | 1.0204e-09 | 4.5579e-10 | 2.6371e-11 | 193503.969
283527.594 | 6.735e-09 | 7.9953e-09 | 2.1764e-10 | 9.6378e-09 | 8.2531e-09 | 4.1319e-10 | 1.0347e-09 | 4.5136e-10 | 2.6168e-11 | 193516.125
283539.781 | 6.6558e-09 | 8.0008e-09 | 2.1722e-10 | 9.429e-09 | 8.3464e-09 | 4.1604e-10 | 1.0122e-09 | 4.5189e-10 | 2.6134e-11 | 193528.312
283551.938 | 6.6443e-09 | 8.0144e-09 | 2.1776e-10 | 9.4981e-09 | 8.3209e-09 | 4.1747e-10 | 1.0216e-09 | 4.4937e-10 | 2.6339e-11 | 193540.469
283564.094 | 6.6131e-09 | 7.99e-09 | 2.1595e-10 | 9.5056e-09 | 8.2562e-09 | 4.1259e-10 | 1.0247e-09 | 4.4928e-10 | 2.6156e-11 | 193552.625
283576.281 | 6.623e-09 | 8.0358e-09 | 2.1584e-10 | 9.5407e-09 | 8.2407e-09 | 4.1787e-10 | 1.02e-09 | 4.5107e-10 | 2.6201e-11 | 193564.812
283588.438 | 6.6301e-09 | 8.0387e-09 | 2.1325e-10 | 9.4613e-09 | 8.3189e-09 | 4.1493e-10 | 1.0205e-09 | 4.5332e-10 | 2.6097e-11 | 193576.969
283600.594 | 6.643e-09 | 7.969e-09 | 2.1332e-10 | 9.4968e-09 | 8.2974e-09 | 4.1156e-10 | 1.032e-09 | 4.5271e-10 | 2.6082e-11 | 193589.125
283612.781 | 6.6981e-09 | 8.0041e-09 | 2.1441e-10 | 9.4105e-09 | 8.2531e-09 | 4.1609e-10 | 1.0179e-09 | 4.5323e-10 | 2.6166e-11 | 193601.312
283624.938 | 6.708e-09 | 8.0176e-09 | 2.1428e-10 | 9.4993e-09 | 8.2132e-09 | 4.1478e-10 | 1.0115e-09 | 4.4711e-10 | 2.6139e-11 | 193613.469
283637.094 | 6.649e-09 | 8.1059e-09 | 2.1492e-10 | 9.4948e-09 | 8.195e-09 | 4.1358e-10 | 1.0191e-09 | 4.5331e-10 | 2.6296e-11 | 193625.625
283649.281 | 6.6625e-09 | 7.9747e-09 | 2.1447e-10 | 9.5869e-09 | 8.2315e-09 | 4.0862e-10 | 1.019e-09 | 4.521e-10 | 2.6398e-11 | 193637.812
283661.438 | 6.6516e-09 | 7.9422e-09 | 2.1387e-10 | 9.5244e-09 | 8.2563e-09 | 4.1466e-10 | 1.0239e-09 | 4.5467e-10 | 2.6133e-11 | 193649.969
283673.594 | 6.6496e-09 | 7.9372e-09 | 2.1202e-10 | 9.3223e-09 | 8.1785e-09 | 4.0925e-10 | 1.0245e-09 | 4.5135e-10 | 2.6072e-11 | 193662.125
283685.781 | 6.6415e-09 | 7.8575e-09 | 2.1232e-10 | 9.431e-09 | 8.2258e-09 | 4.1031e-10 | 1.0106e-09 | 4.4694e-10 | 2.5872e-11 | 193674.312
283697.938 | 6.7084e-09 | 8.0159e-09 | 2.1575e-10 | 9.4126e-09 | 8.2188e-09 | 4.1201e-10 | 1.0208e-09 | 4.5253e-10 | 2.5972e-11 | 193686.469
283710.094 | 6.6736e-09 | 7.9016e-09 | 2.1449e-10 | 9.3844e-09 | 8.214e-09 | 4.1369e-10 | 1.0168e-09 | 4.5113e-10 | 2.6281e-11 | 193698.625
283722.281 | 6.6532e-09 | 7.9623e-09 | 2.1543e-10 | 9.4012e-09 | 8.2321e-09 | 4.0619e-10 | 1.0086e-09 | 4.5501e-10 | 2.5792e-11 | 193710.812
283734.438 | 6.643e-09 | 7.9708e-09 | 2.1476e-10 | 9.5069e-09 | 8.2482e-09 | 4.1012e-10 | 1.0221e-09 | 4.5169e-10 | 2.6176e-11 | 193722.969
283746.594 | 6.647e-09 | 8.0007e-09 | 2.1547e-10 | 9.4459e-09 | 8.3159e-09 | 4.1563e-10 | 1.0248e-09 | 4.5729e-10 | 2.6473e-11 | 193735.125
283758.781 | 6.717e-09 | 8.1269e-09 | 2.1545e-10 | 9.3883e-09 | 8.2843e-09 | 4.0849e-10 | 1.0301e-09 | 4.5895e-10 | 2.6269e-11 | 193747.312
283770.938 | 6.6802e-09 | 8.0539e-09 | 2.1594e-10 | 9.3617e-09 | 8.2783e-09 | 4.1175e-10 | 1.0217e-09 | 4.5193e-10 | 2.6461e-11 | 193759.469
283783.094 | 6.7833e-09 | 8.022e-09 | 2.1661e-10 | 9.4547e-09 | 8.2429e-09 | 4.162e-10 | 1.029e-09 | 4.5412e-10 | 2.6063e-11 | 193771.625
283795.281 | 6.6539e-09 | 7.9419e-09 | 2.1457e-10 | 9.3879e-09 | 8.1602e-09 | 4.154e-10 | 1.0301e-09 | 4.5593e-10 | 2.6537e-11 | 193783.812
283807.438 | 6.6971e-09 | 7.9378e-09 | 2.1596e-10 | 9.5144e-09 | 8.2541e-09 | 4.1541e-10 | 1.0279e-09 | 4.4784e-10 | 2.6064e-11 | 193795.969
283819.594 | 6.6163e-09 | 7.9976e-09 | 2.1366e-10 | 9.4731e-09 | 8.3404e-09 | 4.0917e-10 | 1.0222e-09 | 4.5385e-10 | 2.6453e-11 | 193808.125
283831.781 | 6.7173e-09 | 8.0817e-09 | 2.1706e-10 | 9.4954e-09 | 8.2031e-09 | 4.132e-10 | 1.0274e-09 | 4.5513e-10 | 2.6149e-11 | 193820.312
283843.938 | 6.7219e-09 | 8.015e-09 | 2.1463e-10 | 9.3578e-09 | 8.1883e-09 | 4.121e-10 | 1.0191e-09 | 4.5068e-10 | 2.5849e-11 | 193832.469
283856.125 | 6.6116e-09 | 8.0369e-09 | 2.1554e-10 | 9.4348e-09 | 8.3243e-09 | 4.1283e-10 | 1.0201e-09 | 4.4887e-10 | 2.608e-11 | 193844.656
283868.281 | 6.6711e-09 | 8.0095e-09 | 2.1527e-10 | 9.5046e-09 | 8.3292e-09 | 4.1415e-10 | 1.0185e-09 | 4.5693e-10 | 2.6252e-11 | 193856.812
283880.438 | 6.7341e-09 | 8.0277e-09 | 2.1833e-10 | 9.4139e-09 | 8.2353e-09 | 4.1645e-10 | 1.0356e-09 | 4.5293e-10 | 2.6426e-11 | 193868.969
283892.625 | 6.7215e-09 | 8.069e-09 | 2.1788e-10 | 9.5196e-09 | 8.1843e-09 | 4.1192e-10 | 1.0271e-09 | 4.5216e-10 | 2.6301e-11 | 193881.156
283904.781 | 6.5917e-09 | 7.9327e-09 | 2.1498e-10 | 9.453e-09 | 8.2678e-09 | 4.1621e-10 | 1.026e-09 | 4.5222e-10 | 2.6401e-11 | 193893.312
283916.938 | 6.6938e-09 | 7.982e-09 | 2.1796e-10 | 9.5638e-09 | 8.3028e-09 | 4.1411e-10 | 1.0166e-09 | 4.5702e-10 | 2.6268e-11 | 193905.469
283929.125 | 6.6468e-09 | 7.9674e-09 | 2.1794e-10 | 9.4487e-09 | 8.256e-09 | 4.1289e-10 | 1.0212e-09 | 4.5092e-10 | 2.591e-11 | 193917.656
283941.281 | 6.6285e-09 | 7.9839e-09 | 2.1907e-10 | 9.59e-09 | 8.1948e-09 | 4.1679e-10 | 1.0233e-09 | 4.5629e-10 | 2.5989e-11 | 193929.812
283953.438 | 6.5994e-09 | 7.9277e-09 | 2.1734e-10 | 9.507e-09 | 8.1704e-09 | 4.1328e-10 | 1.0354e-09 | 4.5013e-10 | 2.6121e-11 | 193941.969
283965.625 | 6.7182e-09 | 8.0023e-09 | 2.1483e-10 | 9.4784e-09 | 8.1953e-09 | 4.1092e-10 | 1.0248e-09 | 4.5593e-10 | 2.6327e-11 | 193954.156
283977.781 | 6.7005e-09 | 7.9138e-09 | 2.1262e-10 | 9.5189e-09 | 8.2427e-09 | 4.1148e-10 | 1.0282e-09 | 4.4777e-10 | 2.6514e-11 | 193966.312
283989.938 | 6.6861e-09 | 7.9541e-09 | 2.1675e-10 | 9.462e-09 | 8.3407e-09 | 4.1336e-10 | 1.018e-09 | 4.5103e-10 | 2.6093e-11 | 193978.469
284002.125 | 6.6347e-09 | 8.0132e-09 | 2.1547e-10 | 9.4456e-09 | 8.2952e-09 | 4.1409e-10 | 1.0167e-09 | 4.4701e-10 | 2.6166e-11 | 193990.656
284014.281 | 6.6866e-09 | 7.9678e-09 | 2.1597e-10 | 9.4954e-09 | 8.2261e-09 | 4.1341e-10 | 1.0102e-09 | 4.4529e-10 | 2.6123e-11 | 194002.812
284026.438 | 6.6555e-09 | 7.9646e-09 | 2.127e-10 | 9.4274e-09 | 8.2847e-09 | 4.1163e-10 | 1.0211e-09 | 4.5258e-10 | 2.6048e-11 | 194014.969
284038.625 | 6.7235e-09 | 7.969e-09 | 2.1757e-10 | 9.3973e-09 | 8.3453e-09 | 4.134e-10 | 1.024e-09 | 4.5626e-10 | 2.6117e-11 | 194027.156
284050.781 | 6.6585e-09 | 7.9932e-09 | 2.1571e-10 | 9.5288e-09 | 8.2176e-09 | 4.1055e-10 | 1.0105e-09 | 4.5493e-10 | 2.614e-11 | 194039.312
284062.938 | 6.6269e-09 | 8.0087e-09 | 2.1486e-10 | 9.4703e-09 | 8.2074e-09 | 4.1045e-10 | 1.019e-09 | 4.5455e-10 | 2.639e-11 | 194051.469
284075.125 | 6.6277e-09 | 8.0393e-09 | 2.1547e-10 | 9.4642e-09 | 8.321e-09 | 4.1133e-10 | 1.0286e-09 | 4.5345e-10 | 2.629e-11 | 194063.656
284087.281 | 6.6841e-09 | 8.0605e-09 | 2.1539e-10 | 9.4974e-09 | 8.1968e-09 | 4.1551e-10 | 1.0188e-09 | 4.5918e-10 | 2.6212e-11 | 194075.812
284099.438 | 6.6616e-09 | 7.9517e-09 | 2.1469e-10 | 9.4748e-09 | 8.2551e-09 | 4.1397e-10 | 1.0296e-09 | 4.5333e-10 | 2.6134e-11 | 194087.969
284111.625 | 6.6421e-09 | 7.9764e-09 | 2.144e-10 | 9.5204e-09 | 8.2392e-09 | 4.2052e-10 | 1.0191e-09 | 4.545e-10 | 2.652e-11 | 194100.156
284123.781 | 6.7362e-09 | 7.9468e-09 | 2.1637e-10 | 9.4111e-09 | 8.2627e-09 | 4.1357e-10 | 1.0347e-09 | 4.5455e-10 | 2.6226e-11 | 194112.312
284135.938 | 6.7669e-09 | 7.9511e-09 | 2.1508e-10 | 9.3621e-09 | 8.1462e-09 | 4.1128e-10 | 1.0254e-09 | 4.5531e-10 | 2.5987e-11 | 194124.469
284148.125 | 6.689e-09 | 7.9583e-09 | 2.1634e-10 | 9.4191e-09 | 8.1825e-09 | 4.085e-10 | 1.0188e-09 | 4.4893e-10 | 2.5861e-11 | 194136.656
284160.281 | 6.6317e-09 | 7.9664e-09 | 2.139e-10 | 9.385e-09 | 8.1918e-09 | 4.085e-10 | 1.0236e-09 | 4.5067e-10 | 2.5984e-11 | 194148.812
284172.438 | 6.6833e-09 | 7.931e-09 | 2.1435e-10 | 9.4791e-09 | 8.2497e-09 | 4.1137e-10 | 1.0198e-09 | 4.499e-10 | 2.612e-11 | 194160.969
284184.625 | 6.7141e-09 | 7.9554e-09 | 2.1551e-10 | 9.4738e-09 | 8.3263e-09 | 4.1273e-10 | 1.0277e-09 | 4.5427e-10 | 2.6064e-11 | 194173.156
284196.781 | 6.5866e-09 | 7.9838e-09 | 2.1543e-10 | 9.4819e-09 | 8.3126e-09 | 4.1144e-10 | 1.0184e-09 | 4.5313e-10 | 2.6229e-11 | 194185.312
284208.938 | 6.7741e-09 | 7.9707e-09 | 2.1561e-10 | 9.4355e-09 | 8.2655e-09 | 4.1518e-10 | 1.033e-09 | 4.4847e-10 | 2.6391e-11 | 194197.469
284221.125 | 6.6422e-09 | 8.0631e-09 | 2.1692e-10 | 9.487e-09 | 8.1662e-09 | 4.1317e-10 | 1.0262e-09 | 4.5499e-10 | 2.6401e-11 | 194209.656
284233.281 | 6.593e-09 | 8.0206e-09 | 2.1365e-10 | 9.5457e-09 | 8.236e-09 | 4.1646e-10 | 1.0218e-09 | 4.527e-10 | 2.6358e-11 | 194221.812
284245.469 | 6.6531e-09 | 7.9616e-09 | 2.1368e-10 | 9.4663e-09 | 8.2589e-09 | 4.1472e-10 | 1.0382e-09 | 4.5141e-10 | 2.6159e-11 | 194234
284257.625 | 6.6678e-09 | 8.0972e-09 | 2.1858e-10 | 9.525e-09 | 8.406e-09 | 4.1566e-10 | 1.0413e-09 | 4.5299e-10 | 2.6679e-11 | 194246.156
284269.781 | 6.6622e-09 | 8.0129e-09 | 2.1526e-10 | 9.5539e-09 | 8.2306e-09 | 4.1508e-10 | 1.027e-09 | 4.5207e-10 | 2.6177e-11 | 194258.312
284281.969 | 6.7541e-09 | 7.988e-09 | 2.1646e-10 | 9.4572e-09 | 8.28e-09 | 4.1865e-10 | 1.0334e-09 | 4.5828e-10 | 2.6181e-11 | 194270.5
284294.125 | 6.7153e-09 | 8.0284e-09 | 2.1784e-10 | 9.4889e-09 | 8.1755e-09 | 4.1611e-10 | 1.0455e-09 | 4.5601e-10 | 2.6066e-11 | 194282.656
284306.281 | 6.6837e-09 | 8.0563e-09 | 2.1646e-10 | 9.5216e-09 | 8.3677e-09 | 4.2011e-10 | 1.0404e-09 | 4.4979e-10 | 2.6638e-11 | 194294.812
284318.469 | 6.6547e-09 | 7.9837e-09 | 2.1514e-10 | 9.5226e-09 | 8.1839e-09 | 4.1464e-10 | 1.0311e-09 | 4.5583e-10 | 2.633e-11 | 194307
284330.625 | 6.5671e-09 | 7.9701e-09 | 2.1706e-10 | 9.5564e-09 | 8.3327e-09 | 4.1361e-10 | 1.0321e-09 | 4.5102e-10 | 2.64e-11 | 194319.156
284342.781 | 6.7057e-09 | 8.0393e-09 | 2.164e-10 | 9.6385e-09 | 8.2986e-09 | 4.1462e-10 | 1.0524e-09 | 4.5867e-10 | 2.6492e-11 | 194331.312
284354.969 | 6.6287e-09 | 7.8807e-09 | 2.1862e-10 | 9.4685e-09 | 8.2338e-09 | 4.1355e-10 | 1.0319e-09 | 4.5295e-10 | 2.6309e-11 | 194343.5
284367.125 | 6.5807e-09 | 7.9861e-09 | 2.1581e-10 | 9.5475e-09 | 8.2161e-09 | 4.1256e-10 | 1.0252e-09 | 4.5833e-10 | 2.6409e-11 | 194355.656
284379.281 | 6.6552e-09 | 7.9676e-09 | 2.1653e-10 | 9.4529e-09 | 8.2022e-09 | 4.1668e-10 | 1.0172e-09 | 4.5108e-10 | 2.6196e-11 | 194367.812
284391.469 | 6.6871e-09 | 7.9712e-09 | 2.162e-10 | 9.5811e-09 | 8.2631e-09 | 4.1514e-10 | 1.0229e-09 | 4.5488e-10 | 2.6053e-11 | 194380
284403.625 | 6.6375e-09 | 7.9967e-09 | 2.142e-10 | 9.4822e-09 | 8.2259e-09 | 4.1016e-10 | 1.0155e-09 | 4.5376e-10 | 2.6254e-11 | 194392.156
284415.781 | 6.5867e-09 | 8.0232e-09 | 2.1599e-10 | 9.4672e-09 | 8.307e-09 | 4.1428e-10 | 1.0246e-09 | 4.4958e-10 | 2.6178e-11 | 194404.312
284427.969 | 6.6371e-09 | 7.9637e-09 | 2.148e-10 | 9.4827e-09 | 8.2611e-09 | 4.176e-10 | 1.0194e-09 | 4.5472e-10 | 2.6077e-11 | 194416.5
284440.125 | 6.6648e-09 | 7.8691e-09 | 2.1594e-10 | 9.4827e-09 | 8.2596e-09 | 4.1286e-10 | 1.0293e-09 | 4.5075e-10 | 2.6066e-11 | 194428.656
284452.281 | 6.646e-09 | 7.9358e-09 | 2.1654e-10 | 9.468e-09 | 8.2209e-09 | 4.0933e-10 | 1.032e-09 | 4.5286e-10 | 2.6059e-11 | 194440.812
284464.469 | 6.7374e-09 | 7.9719e-09 | 2.164e-10 | 9.4371e-09 | 8.2526e-09 | 4.1043e-10 | 1.028e-09 | 4.4896e-10 | 2.6183e-11 | 194453
284476.625 | 6.6099e-09 | 8.0269e-09 | 2.1668e-10 | 9.4538e-09 | 8.1673e-09 | 4.1171e-10 | 1.0162e-09 | 4.451e-10 | 2.5811e-11 | 194465.156
284488.781 | 6.5812e-09 | 8.0022e-09 | 2.145e-10 | 9.5153e-09 | 8.2054e-09 | 4.127e-10 | 1.0267e-09 | 4.5214e-10 | 2.5919e-11 | 194477.312
284500.969 | 6.5937e-09 | 7.8984e-09 | 2.1494e-10 | 9.5329e-09 | 8.2404e-09 | 4.122e-10 | 1.0269e-09 | 4.4522e-10 | 2.6185e-11 | 194489.5
284513.125 | 6.6107e-09 | 7.949e-09 | 2.1404e-10 | 9.5399e-09 | 8.2135e-09 | 4.1283e-10 | 1.0222e-09 | 4.5217e-10 | 2.6207e-11 | 194501.656
284525.281 | 6.6171e-09 | 7.9065e-09 | 2.1641e-10 | 9.6259e-09 | 8.1809e-09 | 4.1386e-10 | 1.0351e-09 | 4.5917e-10 | 2.5957e-11 | 194513.812
284537.469 | 6.6467e-09 | 7.953e-09 | 2.1714e-10 | 9.542e-09 | 8.28e-09 | 4.1498e-10 | 1.0311e-09 | 4.5578e-10 | 2.6286e-11 | 194526
284549.625 | 6.7101e-09 | 7.9455e-09 | 2.1517e-10 | 9.5773e-09 | 8.3515e-09 | 4.1092e-10 | 1.0298e-09 | 4.5065e-10 | 2.61e-11 | 194538.156
284561.781 | 6.7436e-09 | 7.9649e-09 | 2.1621e-10 | 9.4616e-09 | 8.2105e-09 | 4.1211e-10 | 1.0315e-09 | 4.5361e-10 | 2.6213e-11 | 194550.312
284573.969 | 6.6243e-09 | 8.0151e-09 | 2.1523e-10 | 9.5833e-09 | 8.1744e-09 | 4.1235e-10 | 1.0329e-09 | 4.5378e-10 | 2.6047e-11 | 194562.5
284586.125 | 6.6168e-09 | 7.9735e-09 | 2.1599e-10 | 9.5228e-09 | 8.2239e-09 | 4.1492e-10 | 1.0281e-09 | 4.5356e-10 | 2.6299e-11 | 194574.656
284598.313 | 6.6408e-09 | 7.9576e-09 | 2.1659e-10 | 9.5307e-09 | 8.3009e-09 | 4.1266e-10 | 1.0341e-09 | 4.5688e-10 | 2.6223e-11 | 194586.844
284610.469 | 6.5868e-09 | 7.9567e-09 | 2.1352e-10 | 9.6153e-09 | 8.189e-09 | 4.1234e-10 | 1.0414e-09 | 4.5669e-10 | 2.6481e-11 | 194599
284622.625 | 6.7153e-09 | 8.0668e-09 | 2.145e-10 | 9.5342e-09 | 8.2641e-09 | 4.1214e-10 | 1.0324e-09 | 4.5681e-10 | 2.6365e-11 | 194611.156
284634.813 | 6.6125e-09 | 7.9721e-09 | 2.1502e-10 | 9.6718e-09 | 8.2696e-09 | 4.1133e-10 | 1.0338e-09 | 4.5524e-10 | 2.6181e-11 | 194623.344
284646.969 | 6.632e-09 | 7.9404e-09 | 2.1787e-10 | 9.4603e-09 | 8.2227e-09 | 4.1141e-10 | 1.03e-09 | 4.5787e-10 | 2.6385e-11 | 194635.5
284659.125 | 6.6585e-09 | 8.076e-09 | 2.1557e-10 | 9.6124e-09 | 8.2701e-09 | 4.1089e-10 | 1.0277e-09 | 4.5697e-10 | 2.6289e-11 | 194647.656
284671.313 | 6.8087e-09 | 7.9997e-09 | 2.1588e-10 | 9.5647e-09 | 8.246e-09 | 4.1306e-10 | 1.0273e-09 | 4.5232e-10 | 2.6088e-11 | 194659.844
284683.469 | 6.6609e-09 | 7.9409e-09 | 2.1454e-10 | 9.4816e-09 | 8.1958e-09 | 4.0614e-10 | 1.0205e-09 | 4.5492e-10 | 2.6234e-11 | 194672
284695.625 | 6.6036e-09 | 7.9325e-09 | 2.1478e-10 | 9.5831e-09 | 8.2882e-09 | 4.1097e-10 | 1.032e-09 | 4.5367e-10 | 2.598e-11 | 194684.156
284707.813 | 6.6769e-09 | 7.9462e-09 | 2.1706e-10 | 9.4425e-09 | 8.2022e-09 | 4.1045e-10 | 1.0376e-09 | 4.5209e-10 | 2.6057e-11 | 194696.344
284719.969 | 6.7548e-09 | 7.9305e-09 | 2.1534e-10 | 9.4821e-09 | 8.2373e-09 | 4.0783e-10 | 1.0202e-09 | 4.5001e-10 | 2.6e-11 | 194708.5
284732.125 | 6.6206e-09 | 7.8723e-09 | 2.1544e-10 | 9.5526e-09 | 8.2467e-09 | 4.0197e-10 | 1.0224e-09 | 4.5251e-10 | 2.6037e-11 | 194720.656
284744.313 | 6.5952e-09 | 7.9343e-09 | 2.1435e-10 | 9.4082e-09 | 8.1008e-09 | 4.0741e-10 | 1.0108e-09 | 4.4968e-10 | 2.5585e-11 | 194732.844
284756.469 | 6.6556e-09 | 7.8992e-09 | 2.1108e-10 | 9.3935e-09 | 8.1938e-09 | 4.1233e-10 | 1.0246e-09 | 4.4745e-10 | 2.588e-11 | 194745
284768.625 | 6.6399e-09 | 7.8829e-09 | 2.132e-10 | 9.3881e-09 | 8.1372e-09 | 4.0801e-10 | 1.0112e-09 | 4.5338e-10 | 2.5931e-11 | 194757.156
284780.813 | 6.6129e-09 | 7.9599e-09 | 2.1303e-10 | 9.4954e-09 | 8.1753e-09 | 4.0753e-10 | 1.0219e-09 | 4.5368e-10 | 2.5676e-11 | 194769.344
284792.969 | 6.6334e-09 | 7.9005e-09 | 2.126e-10 | 9.3777e-09 | 8.1491e-09 | 4.0852e-10 | 1.0195e-09 | 4.5231e-10 | 2.5614e-11 | 194781.5
284805.125 | 6.529e-09 | 7.8843e-09 | 2.1107e-10 | 9.413e-09 | 8.1681e-09 | 4.1115e-10 | 1.012e-09 | 4.478e-10 | 2.5832e-11 | 194793.656
284817.313 | 6.5327e-09 | 7.8416e-09 | 2.1321e-10 | 9.4497e-09 | 8.0994e-09 | 4.0894e-10 | 1.0159e-09 | 4.4658e-10 | 2.585e-11 | 194805.844
284829.469 | 6.6269e-09 | 7.9607e-09 | 2.1101e-10 | 9.3533e-09 | 8.1487e-09 | 4.0846e-10 | 1.0223e-09 | 4.461e-10 | 2.6191e-11 | 194818
284841.625 | 6.58e-09 | 7.8903e-09 | 2.13e-10 | 9.4701e-09 | 8.0881e-09 | 4.0594e-10 | 1.0179e-09 | 4.4619e-10 | 2.5948e-11 | 194830.156
284853.813 | 6.5836e-09 | 7.9354e-09 | 2.1265e-10 | 9.4254e-09 | 8.1086e-09 | 4.0649e-10 | 1.0048e-09 | 4.4927e-10 | 2.5899e-11 | 194842.344
284865.969 | 6.6203e-09 | 7.9332e-09 | 2.1332e-10 | 9.4453e-09 | 8.0765e-09 | 4.0632e-10 | 1.0141e-09 | 4.4404e-10 | 2.588e-11 | 194854.5
284878.125 | 6.6225e-09 | 7.8682e-09 | 2.1346e-10 | 9.4569e-09 | 8.1159e-09 | 4.0402e-10 | 1.0176e-09 | 4.4606e-10 | 2.5837e-11 | 194866.656
284890.313 | 6.5242e-09 | 7.9227e-09 | 2.1085e-10 | 9.4473e-09 | 8.1462e-09 | 4.0872e-10 | 1.0284e-09 | 4.5258e-10 | 2.5808e-11 | 194878.844
284902.469 | 6.5978e-09 | 7.9056e-09 | 2.1348e-10 | 9.5831e-09 | 8.1679e-09 | 4.0971e-10 | 1.0258e-09 | 4.5109e-10 | 2.5846e-11 | 194891
284914.625 | 6.5434e-09 | 7.9149e-09 | 2.1333e-10 | 9.4515e-09 | 8.156e-09 | 4.0725e-10 | 1.0134e-09 | 4.4896e-10 | 2.6064e-11 | 194903.156
284926.813 | 6.5358e-09 | 7.8771e-09 | 2.1095e-10 | 9.4331e-09 | 8.1348e-09 | 4.0859e-10 | 1.0143e-09 | 4.4628e-10 | 2.6026e-11 | 194915.344
284938.969 | 6.6443e-09 | 7.9008e-09 | 2.1325e-10 | 9.4226e-09 | 8.1829e-09 | 4.1126e-10 | 1.0244e-09 | 4.4845e-10 | 2.6266e-11 | 194927.5
284951.125 | 6.5716e-09 | 7.9207e-09 | 2.1415e-10 | 9.4603e-09 | 8.2228e-09 | 4.0847e-10 | 1.0211e-09 | 4.5221e-10 | 2.6255e-11 | 194939.656
284963.313 | 6.5983e-09 | 7.8694e-09 | 2.1182e-10 | 9.4041e-09 | 8.1779e-09 | 4.0773e-10 | 1.0173e-09 | 4.5005e-10 | 2.5884e-11 | 194951.844
284975.469 | 6.6668e-09 | 7.933e-09 | 2.1477e-10 | 9.3671e-09 | 8.2135e-09 | 4.1544e-10 | 1.0317e-09 | 4.5264e-10 | 2.6209e-11 | 194964
284987.656 | 6.6691e-09 | 7.9141e-09 | 2.1609e-10 | 9.4847e-09 | 8.2711e-09 | 4.0796e-10 | 1.0289e-09 | 4.5281e-10 | 2.6192e-11 | 194976.187
284999.813 | 6.6282e-09 | 7.8822e-09 | 2.1447e-10 | 9.4425e-09 | 8.2368e-09 | 4.1138e-10 | 1.0249e-09 | 4.4878e-10 | 2.5979e-11 | 194988.344
285011.969 | 6.6157e-09 | 7.8973e-09 | 2.1556e-10 | 9.4103e-09 | 8.1605e-09 | 4.0996e-10 | 1.0245e-09 | 4.4919e-10 | 2.619e-11 | 195000.5
285024.156 | 6.6224e-09 | 7.9621e-09 | 2.1504e-10 | 9.4373e-09 | 8.1644e-09 | 4.0891e-10 | 1.0294e-09 | 4.569e-10 | 2.6012e-11 | 195012.687
285036.313 | 6.6418e-09 | 7.9486e-09 | 2.1382e-10 | 9.5308e-09 | 8.229e-09 | 4.145e-10 | 1.0142e-09 | 4.5027e-10 | 2.608e-11 | 195024.844
285048.469 | 6.6309e-09 | 7.9659e-09 | 2.1455e-10 | 9.4761e-09 | 8.1943e-09 | 4.1259e-10 | 1.0297e-09 | 4.5254e-10 | 2.6031e-11 | 195037
285060.656 | 6.6643e-09 | 7.934e-09 | 2.1569e-10 | 9.3559e-09 | 8.2783e-09 | 4.1022e-10 | 1.0258e-09 | 4.5902e-10 | 2.5982e-11 | 195049.187
285072.813 | 6.592e-09 | 7.906e-09 | 2.1453e-10 | 9.5038e-09 | 8.2293e-09 | 4.1221e-10 | 1.0276e-09 | 4.5431e-10 | 2.6586e-11 | 195061.344
285084.969 | 6.6551e-09 | 7.8948e-09 | 2.1438e-10 | 9.4535e-09 | 8.2738e-09 | 4.0983e-10 | 1.0318e-09 | 4.5807e-10 | 2.6417e-11 | 195073.5
285097.156 | 6.6612e-09 | 7.9296e-09 | 2.1722e-10 | 9.4613e-09 | 8.2334e-09 | 4.1389e-10 | 1.0281e-09 | 4.5304e-10 | 2.5848e-11 | 195085.687
285109.313 | 6.6879e-09 | 7.9233e-09 | 2.1633e-10 | 9.3884e-09 | 8.1992e-09 | 4.123e-10 | 1.0209e-09 | 4.6047e-10 | 2.6472e-11 | 195097.844
285121.469 | 6.6496e-09 | 7.9486e-09 | 2.1626e-10 | 9.6167e-09 | 8.2771e-09 | 4.0644e-10 | 1.0358e-09 | 4.5139e-10 | 2.6469e-11 | 195110
285133.656 | 6.6794e-09 | 7.9764e-09 | 2.1719e-10 | 9.4813e-09 | 8.2797e-09 | 4.138e-10 | 1.0364e-09 | 4.5493e-10 | 2.6038e-11 | 195122.187
285145.813 | 6.5511e-09 | 7.9432e-09 | 2.1656e-10 | 9.4796e-09 | 8.1844e-09 | 4.154e-10 | 1.0121e-09 | 4.5392e-10 | 2.603e-11 | 195134.344
285157.969 | 6.5874e-09 | 7.902e-09 | 2.1555e-10 | 9.4826e-09 | 8.178e-09 | 4.1042e-10 | 1.0228e-09 | 4.58e-10 | 2.5928e-11 | 195146.5
285170.156 | 6.6958e-09 | 7.8511e-09 | 2.1502e-10 | 9.5093e-09 | 8.2194e-09 | 4.1015e-10 | 1.029e-09 | 4.5553e-10 | 2.5987e-11 | 195158.687
285182.313 | 6.6045e-09 | 7.9008e-09 | 2.1579e-10 | 9.367e-09 | 8.1288e-09 | 4.0841e-10 | 1.0216e-09 | 4.4942e-10 | 2.6122e-11 | 195170.844
285194.469 | 6.523e-09 | 7.9191e-09 | 2.167e-10 | 9.553e-09 | 8.2107e-09 | 4.1205e-10 | 1.0266e-09 | 4.5324e-10 | 2.5717e-11 | 195183
285206.656 | 6.5884e-09 | 7.8297e-09 | 2.1547e-10 | 9.5059e-09 | 8.1591e-09 | 4.0901e-10 | 1.0296e-09 | 4.5095e-10 | 2.5976e-11 | 195195.187
285218.813 | 6.5863e-09 | 7.8909e-09 | 2.1703e-10 | 9.4673e-09 | 8.144e-09 | 4.0614e-10 | 1.0176e-09 | 4.5092e-10 | 2.5993e-11 | 195207.344
285230.969 | 6.5418e-09 | 7.8948e-09 | 2.1426e-10 | 9.5159e-09 | 8.2538e-09 | 4.1333e-10 | 1.029e-09 | 4.4732e-10 | 2.6221e-11 | 195219.5
285243.156 | 6.6675e-09 | 7.8994e-09 | 2.1596e-10 | 9.4631e-09 | 8.118e-09 | 4.1146e-10 | 1.0219e-09 | 4.5368e-10 | 2.6034e-11 | 195231.687
285255.313 | 6.6716e-09 | 7.9328e-09 | 2.1729e-10 | 9.5181e-09 | 8.2837e-09 | 4.1426e-10 | 1.0306e-09 | 4.5459e-10 | 2.6054e-11 | 195243.844
285267.469 | 6.6156e-09 | 7.8732e-09 | 2.1628e-10 | 9.4991e-09 | 8.2045e-09 | 4.1248e-10 | 1.0293e-09 | 4.5635e-10 | 2.5932e-11 | 195256
285279.656 | 6.5681e-09 | 7.9595e-09 | 2.1537e-10 | 9.4593e-09 | 8.2265e-09 | 4.1487e-10 | 1.0456e-09 | 4.5731e-10 | 2.5882e-11 | 195268.187
285291.813 | 6.6636e-09 | 8.0067e-09 | 2.1595e-10 | 9.6198e-09 | 8.1938e-09 | 4.1145e-10 | 1.0243e-09 | 4.5368e-10 | 2.6385e-11 | 195280.344
285303.969 | 6.5999e-09 | 7.9208e-09 | 2.1517e-10 | 9.4922e-09 | 8.2226e-09 | 4.1199e-10 | 1.0293e-09 | 4.555e-10 | 2.6114e-11 | 195292.5
285316.156 | 6.564e-09 | 7.8286e-09 | 2.1488e-10 | 9.5431e-09 | 8.2117e-09 | 4.0832e-10 | 1.0303e-09 | 4.5674e-10 | 2.5936e-11 | 195304.687
285328.313 | 6.5594e-09 | 7.866e-09 | 2.1572e-10 | 9.5708e-09 | 8.311e-09 | 4.1189e-10 | 1.0231e-09 | 4.5479e-10 | 2.6114e-11 | 195316.844
285340.469 | 6.6515e-09 | 7.8916e-09 | 2.1431e-10 | 9.5104e-09 | 8.0909e-09 | 4.1192e-10 | 1.0271e-09 | 4.5428e-10 | 2.5989e-11 | 195329
285352.656 | 6.5915e-09 | 7.8039e-09 | 2.1545e-10 | 9.4476e-09 | 8.1074e-09 | 4.0886e-10 | 1.0261e-09 | 4.5189e-10 | 2.6295e-11 | 195341.187
285364.813 | 6.6411e-09 | 7.885e-09 | 2.1452e-10 | 9.4658e-09 | 8.1859e-09 | 4.1329e-10 | 1.0334e-09 | 4.55e-10 | 2.582e-11 | 195353.344
285377 | 6.6578e-09 | 7.943e-09 | 2.142e-10 | 9.5228e-09 | 8.028e-09 | 4.1312e-10 | 1.0116e-09 | 4.523e-10 | 2.5945e-11 | 195365.531
285389.156 | 6.6815e-09 | 7.9314e-09 | 2.1637e-10 | 9.5455e-09 | 8.1085e-09 | 4.0824e-10 | 1.0334e-09 | 4.5352e-10 | 2.5813e-11 | 195377.687
285401.313 | 6.5455e-09 | 7.79e-09 | 2.1541e-10 | 9.5394e-09 | 8.2007e-09 | 4.0647e-10 | 1.0263e-09 | 4.5303e-10 | 2.59e-11 | 195389.844
285413.5 | 6.553e-09 | 7.8287e-09 | 2.1314e-10 | 9.4827e-09 | 8.147e-09 | 4.0918e-10 | 1.0231e-09 | 4.5465e-10 | 2.6115e-11 | 195402.031
285425.656 | 6.5721e-09 | 7.8294e-09 | 2.1403e-10 | 9.4487e-09 | 8.2023e-09 | 4.1351e-10 | 1.0235e-09 | 4.4944e-10 | 2.5846e-11 | 195414.187
285437.813 | 6.5709e-09 | 7.8805e-09 | 2.1567e-10 | 9.5176e-09 | 8.2054e-09 | 4.102e-10 | 1.0363e-09 | 4.5505e-10 | 2.598e-11 | 195426.344
285450 | 6.5165e-09 | 7.9288e-09 | 2.1471e-10 | 9.4779e-09 | 8.23e-09 | 4.0627e-10 | 1.0251e-09 | 4.5408e-10 | 2.6009e-11 | 195438.531
285462.156 | 6.4711e-09 | 7.933e-09 | 2.1218e-10 | 9.4064e-09 | 8.1391e-09 | 4.0601e-10 | 1.0254e-09 | 4.5256e-10 | 2.5896e-11 | 195450.687
285474.313 | 6.6356e-09 | 7.9335e-09 | 2.1412e-10 | 9.4951e-09 | 8.1201e-09 | 4.1148e-10 | 1.0306e-09 | 4.5766e-10 | 2.5976e-11 | 195462.844
285486.5 | 6.6476e-09 | 7.8732e-09 | 2.1277e-10 | 9.4854e-09 | 8.2036e-09 | 4.0746e-10 | 1.0337e-09 | 4.5211e-10 | 2.6203e-11 | 195475.031
285498.656 | 6.5945e-09 | 7.8491e-09 | 2.1325e-10 | 9.6028e-09 | 8.2067e-09 | 4.1588e-10 | 1.0303e-09 | 4.523e-10 | 2.6151e-11 | 195487.187
285510.813 | 6.7327e-09 | 7.7993e-09 | 2.1712e-10 | 9.4646e-09 | 8.2514e-09 | 4.0669e-10 | 1.0373e-09 | 4.5616e-10 | 2.5986e-11 | 195499.344
285523 | 6.6839e-09 | 7.8483e-09 | 2.1574e-10 | 9.5374e-09 | 8.2196e-09 | 4.1555e-10 | 1.0343e-09 | 4.5629e-10 | 2.5947e-11 | 195511.531
285535.156 | 6.674e-09 | 7.8643e-09 | 2.1346e-10 | 9.5566e-09 | 8.2091e-09 | 4.0908e-10 | 1.0213e-09 | 4.5132e-10 | 2.5902e-11 | 195523.687
285547.313 | 6.6173e-09 | 7.8811e-09 | 2.1377e-10 | 9.4541e-09 | 8.1591e-09 | 4.1294e-10 | 1.0355e-09 | 4.5425e-10 | 2.6155e-11 | 195535.844
285559.5 | 6.6183e-09 | 7.9386e-09 | 2.1709e-10 | 9.6518e-09 | 8.2343e-09 | 4.1332e-10 | 1.0206e-09 | 4.5548e-10 | 2.5872e-11 | 195548.031
285571.656 | 6.5988e-09 | 7.9307e-09 | 2.1342e-10 | 9.5963e-09 | 8.204e-09 | 4.154e-10 | 1.0234e-09 | 4.5679e-10 | 2.6365e-11 | 195560.187
285583.813 | 6.7364e-09 | 7.9561e-09 | 2.1614e-10 | 9.5847e-09 | 8.1725e-09 | 4.1342e-10 | 1.0263e-09 | 4.5473e-10 | 2.614e-11 | 195572.344
285596 | 6.673e-09 | 7.9533e-09 | 2.1541e-10 | 9.5708e-09 | 8.1672e-09 | 4.134e-10 | 1.0394e-09 | 4.5479e-10 | 2.5818e-11 | 195584.531
285608.156 | 6.6386e-09 | 8.0134e-09 | 2.156e-10 | 9.5183e-09 | 8.2064e-09 | 4.1889e-10 | 1.0322e-09 | 4.5823e-10 | 2.6407e-11 | 195596.687
285620.313 | 6.6994e-09 | 7.9471e-09 | 2.1698e-10 | 9.5486e-09 | 8.1755e-09 | 4.1012e-10 | 1.0349e-09 | 4.5565e-10 | 2.5941e-11 | 195608.844
285632.5 | 6.6407e-09 | 7.942e-09 | 2.1669e-10 | 9.518e-09 | 8.179e-09 | 4.1411e-10 | 1.0276e-09 | 4.5905e-10 | 2.6287e-11 | 195621.031
285644.656 | 6.607e-09 | 7.8369e-09 | 2.1684e-10 | 9.5829e-09 | 8.2708e-09 | 4.1477e-10 | 1.0342e-09 | 4.554e-10 | 2.6252e-11 | 195633.187
285656.813 | 6.681e-09 | 7.8812e-09 | 2.185e-10 | 9.5749e-09 | 8.2277e-09 | 4.1821e-10 | 1.0319e-09 | 4.5156e-10 | 2.6263e-11 | 195645.344
285669 | 6.6394e-09 | 7.9308e-09 | 2.1457e-10 | 9.4275e-09 | 8.2562e-09 | 4.1292e-10 | 1.031e-09 | 4.533e-10 | 2.5945e-11 | 195657.531
285681.156 | 6.6972e-09 | 7.9022e-09 | 2.1275e-10 | 9.6023e-09 | 8.207e-09 | 4.1105e-10 | 1.0298e-09 | 4.5523e-10 | 2.6328e-11 | 195669.687
285693.313 | 6.6435e-09 | 7.9257e-09 | 2.172e-10 | 9.5053e-09 | 8.2455e-09 | 4.1574e-10 | 1.0367e-09 | 4.5814e-10 | 2.6118e-11 | 195681.844
285705.5 | 6.7051e-09 | 7.9088e-09 | 2.1568e-10 | 9.5581e-09 | 8.2284e-09 | 4.1549e-10 | 1.0428e-09 | 4.5682e-10 | 2.6036e-11 | 195694.031
285717.656 | 6.6172e-09 | 7.9121e-09 | 2.177e-10 | 9.471e-09 | 8.1437e-09 | 4.1139e-10 | 1.0445e-09 | 4.5742e-10 | 2.5889e-11 | 195706.187
285729.813 | 6.6376e-09 | 7.9282e-09 | 2.1752e-10 | 9.6127e-09 | 8.2113e-09 | 4.1728e-10 | 1.0328e-09 | 4.5908e-10 | 2.6287e-11 | 195718.344
285742 | 6.5909e-09 | 7.9122e-09 | 2.1541e-10 | 9.5646e-09 | 8.1543e-09 | 4.116e-10 | 1.0337e-09 | 4.591e-10 | 2.6317e-11 | 195730.531
285754.156 | 6.5645e-09 | 7.9097e-09 | 2.1771e-10 | 9.5885e-09 | 8.2902e-09 | 4.1896e-10 | 1.0447e-09 | 4.5859e-10 | 2.6537e-11 | 195742.687
285766.344 | 6.6708e-09 | 7.8244e-09 | 2.1559e-10 | 9.6286e-09 | 8.1629e-09 | 4.1671e-10 | 1.0277e-09 | 4.5099e-10 | 2.6244e-11 | 195754.875
285778.5 | 6.6074e-09 | 7.8515e-09 | 2.1519e-10 | 9.4905e-09 | 8.1763e-09 | 4.1473e-10 | 1.0281e-09 | 4.5311e-10 | 2.6061e-11 | 195767.031
285790.656 | 6.5895e-09 | 7.9207e-09 | 2.1488e-10 | 9.5883e-09 | 8.2336e-09 | 4.1515e-10 | 1.0283e-09 | 4.521e-10 | 2.6256e-11 | 195779.187
285802.844 | 6.5655e-09 | 7.9785e-09 | 2.1596e-10 | 9.4555e-09 | 8.2145e-09 | 4.1406e-10 | 1.0287e-09 | 4.5419e-10 | 2.5954e-11 | 195791.375
285815 | 6.7041e-09 | 7.8981e-09 | 2.152e-10 | 9.4327e-09 | 8.206e-09 | 4.1369e-10 | 1.0311e-09 | 4.4924e-10 | 2.588e-11 | 195803.531
285827.156 | 6.6501e-09 | 7.9527e-09 | 2.1279e-10 | 9.5807e-09 | 8.2147e-09 | 4.1449e-10 | 1.0243e-09 | 4.5437e-10 | 2.5914e-11 | 195815.687
285839.344 | 6.636e-09 | 7.9068e-09 | 2.1428e-10 | 9.5146e-09 | 8.1807e-09 | 4.1301e-10 | 1.0247e-09 | 4.5365e-10 | 2.613e-11 | 195827.875
285851.5 | 6.7229e-09 | 7.9732e-09 | 2.1388e-10 | 9.5867e-09 | 8.2333e-09 | 4.1458e-10 | 1.0258e-09 | 4.5521e-10 | 2.6247e-11 | 195840.031
285863.656 | 6.6156e-09 | 8.0248e-09 | 2.1495e-10 | 9.6658e-09 | 8.1311e-09 | 4.2128e-10 | 1.0194e-09 | 4.5827e-10 | 2.5872e-11 | 195852.187
285875.844 | 6.7025e-09 | 8.0266e-09 | 2.1464e-10 | 9.5692e-09 | 8.1426e-09 | 4.1429e-10 | 1.0418e-09 | 4.6127e-10 | 2.6138e-11 | 195864.375
285888 | 6.6418e-09 | 7.872e-09 | 2.1599e-10 | 9.7275e-09 | 8.127e-09 | 4.1572e-10 | 1.0312e-09 | 4.5735e-10 | 2.6165e-11 | 195876.531
285900.156 | 6.6335e-09 | 7.8486e-09 | 2.1427e-10 | 9.6831e-09 | 8.2557e-09 | 4.134e-10 | 1.0485e-09 | 4.5657e-10 | 2.6018e-11 | 195888.687
285912.344 | 6.6269e-09 | 7.975e-09 | 2.143e-10 | 9.6268e-09 | 8.1653e-09 | 4.12e-10 | 1.0493e-09 | 4.5587e-10 | 2.6015e-11 | 195900.875
285924.5 | 6.6632e-09 | 7.9184e-09 | 2.1431e-10 | 9.6074e-09 | 8.2533e-09 | 4.1065e-10 | 1.0457e-09 | 4.6196e-10 | 2.5854e-11 | 195913.031
285936.656 | 6.6657e-09 | 7.8356e-09 | 2.1767e-10 | 9.6616e-09 | 8.2853e-09 | 4.1467e-10 | 1.0315e-09 | 4.6155e-10 | 2.6144e-11 | 195925.187
285948.844 | 6.5996e-09 | 7.8099e-09 | 2.1561e-10 | 9.5811e-09 | 8.1637e-09 | 4.1201e-10 | 1.0375e-09 | 4.5768e-10 | 2.6308e-11 | 195937.375
285961 | 6.6112e-09 | 7.8749e-09 | 2.1657e-10 | 9.5623e-09 | 8.0851e-09 | 4.1471e-10 | 1.0264e-09 | 4.5668e-10 | 2.6016e-11 | 195949.531
285973.156 | 6.6508e-09 | 7.8932e-09 | 2.1522e-10 | 9.6029e-09 | 8.2777e-09 | 4.1361e-10 | 1.0305e-09 | 4.5808e-10 | 2.6604e-11 | 195961.687
285985.344 | 6.6408e-09 | 7.9327e-09 | 2.1749e-10 | 9.5697e-09 | 8.1741e-09 | 4.0624e-10 | 1.0349e-09 | 4.5311e-10 | 2.5935e-11 | 195973.875
285997.5 | 6.6333e-09 | 7.8851e-09 | 2.1328e-10 | 9.5607e-09 | 8.2738e-09 | 4.1234e-10 | 1.0361e-09 | 4.5604e-10 | 2.5808e-11 | 195986.031
286009.656 | 6.5892e-09 | 7.8895e-09 | 2.1718e-10 | 9.712e-09 | 8.1566e-09 | 4.1167e-10 | 1.0352e-09 | 4.4743e-10 | 2.5955e-11 | 195998.187
286021.844 | 6.5748e-09 | 7.9377e-09 | 2.1597e-10 | 9.5837e-09 | 8.1744e-09 | 4.0923e-10 | 1.0376e-09 | 4.5161e-10 | 2.6166e-11 | 196010.375
286034 | 6.6931e-09 | 7.9414e-09 | 2.1375e-10 | 9.5751e-09 | 8.1487e-09 | 4.1462e-10 | 1.0274e-09 | 4.5681e-10 | 2.6086e-11 | 196022.531
286046.156 | 6.6629e-09 | 7.9046e-09 | 2.1411e-10 | 9.5714e-09 | 8.2899e-09 | 4.1919e-10 | 1.0414e-09 | 4.5199e-10 | 2.5917e-11 | 196034.687
286058.344 | 6.6592e-09 | 7.9477e-09 | 2.133e-10 | 9.8004e-09 | 8.1866e-09 | 4.1284e-10 | 1.0437e-09 | 4.5487e-10 | 2.5967e-11 | 196046.875
286070.5 | 6.6152e-09 | 7.8869e-09 | 2.1596e-10 | 9.6098e-09 | 8.148e-09 | 4.1389e-10 | 1.0333e-09 | 4.57e-10 | 2.6207e-11 | 196059.031
286082.656 | 6.5564e-09 | 7.9722e-09 | 2.1402e-10 | 9.597e-09 | 8.1881e-09 | 4.1518e-10 | 1.0278e-09 | 4.5496e-10 | 2.6105e-11 | 196071.187
286094.844 | 6.6261e-09 | 7.897e-09 | 2.1672e-10 | 9.4484e-09 | 8.2196e-09 | 4.1444e-10 | 1.0276e-09 | 4.5784e-10 | 2.5885e-11 | 196083.375
286107 | 6.6672e-09 | 7.8392e-09 | 2.1078e-10 | 9.6184e-09 | 8.1279e-09 | 4.1138e-10 | 1.0318e-09 | 4.5826e-10 | 2.6096e-11 | 196095.531
286119.188 | 6.6127e-09 | 7.9173e-09 | 2.1335e-10 | 9.4639e-09 | 8.1406e-09 | 4.1347e-10 | 1.0335e-09 | 4.5678e-10 | 2.6023e-11 | 196107.719
286131.344 | 6.6147e-09 | 7.8016e-09 | 2.1565e-10 | 9.5571e-09 | 8.2325e-09 | 4.1403e-10 | 1.0211e-09 | 4.5715e-10 | 2.6034e-11 | 196119.875
286143.5 | 6.6054e-09 | 7.8686e-09 | 2.1336e-10 | 9.6221e-09 | 8.1577e-09 | 4.1299e-10 | 1.0233e-09 | 4.5648e-10 | 2.6016e-11 | 196132.031
286155.688 | 6.6256e-09 | 7.8609e-09 | 2.1235e-10 | 9.5081e-09 | 8.1006e-09 | 4.0802e-10 | 1.0305e-09 | 4.5663e-10 | 2.593e-11 | 196144.219
286167.844 | 6.6147e-09 | 7.9053e-09 | 2.1319e-10 | 9.5872e-09 | 8.1544e-09 | 4.1241e-10 | 1.0302e-09 | 4.5152e-10 | 2.6269e-11 | 196156.375
286180 | 6.6509e-09 | 7.8275e-09 | 2.1476e-10 | 9.5882e-09 | 8.1294e-09 | 4.1394e-10 | 1.035e-09 | 4.5615e-10 | 2.5917e-11 | 196168.531
286192.188 | 6.617e-09 | 7.8402e-09 | 2.1504e-10 | 9.6864e-09 | 8.2342e-09 | 4.1279e-10 | 1.0484e-09 | 4.6361e-10 | 2.6258e-11 | 196180.719
286204.344 | 6.6558e-09 | 7.8301e-09 | 2.1375e-10 | 9.6296e-09 | 8.2105e-09 | 4.0773e-10 | 1.0318e-09 | 4.5733e-10 | 2.5967e-11 | 196192.875
286216.5 | 6.6587e-09 | 7.8248e-09 | 2.1642e-10 | 9.6491e-09 | 8.2326e-09 | 4.1299e-10 | 1.0378e-09 | 4.5106e-10 | 2.5867e-11 | 196205.031
286228.688 | 6.5294e-09 | 7.8634e-09 | 2.1579e-10 | 9.6947e-09 | 8.1612e-09 | 4.0989e-10 | 1.0349e-09 | 4.5588e-10 | 2.6296e-11 | 196217.219
286240.844 | 6.5517e-09 | 7.8845e-09 | 2.171e-10 | 9.6175e-09 | 8.1573e-09 | 4.1572e-10 | 1.035e-09 | 4.5622e-10 | 2.6153e-11 | 196229.375
286253 | 6.7006e-09 | 7.9988e-09 | 2.1264e-10 | 9.7029e-09 | 8.1095e-09 | 4.1505e-10 | 1.0445e-09 | 4.5765e-10 | 2.6345e-11 | 196241.531
286265.188 | 6.7084e-09 | 7.9046e-09 | 2.1656e-10 | 9.6282e-09 | 8.1767e-09 | 4.1156e-10 | 1.0359e-09 | 4.5871e-10 | 2.6418e-11 | 196253.719
286277.344 | 6.7207e-09 | 8.0133e-09 | 2.1522e-10 | 9.642e-09 | 8.2031e-09 | 4.1451e-10 | 1.0464e-09 | 4.5846e-10 | 2.6126e-11 | 196265.875
286289.5 | 6.5863e-09 | 7.929e-09 | 2.1503e-10 | 9.7359e-09 | 8.1574e-09 | 4.1418e-10 | 1.0256e-09 | 4.5932e-10 | 2.6312e-11 | 196278.031
286301.688 | 6.6032e-09 | 7.8719e-09 | 2.167e-10 | 9.7386e-09 | 8.1885e-09 | 4.1511e-10 | 1.0406e-09 | 4.5641e-10 | 2.5849e-11 | 196290.219
286313.844 | 6.6265e-09 | 7.857e-09 | 2.1414e-10 | 9.6221e-09 | 8.1738e-09 | 4.1464e-10 | 1.0378e-09 | 4.5967e-10 | 2.603e-11 | 196302.375
286326 | 6.5795e-09 | 7.8911e-09 | 2.1563e-10 | 9.6892e-09 | 8.1673e-09 | 4.1223e-10 | 1.0339e-09 | 4.5547e-10 | 2.6253e-11 | 196314.531
286338.188 | 6.6136e-09 | 7.8605e-09 | 2.1701e-10 | 9.6998e-09 | 8.246e-09 | 4.1698e-10 | 1.0387e-09 | 4.5547e-10 | 2.6019e-11 | 196326.719
286350.344 | 6.6089e-09 | 7.865e-09 | 2.1775e-10 | 9.6595e-09 | 8.159e-09 | 4.1065e-10 | 1.0398e-09 | 4.5886e-10 | 2.61e-11 | 196338.875
286362.5 | 6.7535e-09 | 7.8198e-09 | 2.1398e-10 | 9.553e-09 | 8.1823e-09 | 4.1217e-10 | 1.0405e-09 | 4.5645e-10 | 2.6004e-11 | 196351.031
286374.688 | 6.6784e-09 | 7.8184e-09 | 2.1373e-10 | 9.6527e-09 | 8.1716e-09 | 4.0991e-10 | 1.0397e-09 | 4.6251e-10 | 2.5793e-11 | 196363.219
286386.844 | 6.6863e-09 | 7.8518e-09 | 2.1503e-10 | 9.6428e-09 | 8.212e-09 | 4.1086e-10 | 1.0402e-09 | 4.636e-10 | 2.6267e-11 | 196375.375
286399 | 6.6497e-09 | 7.9624e-09 | 2.1559e-10 | 9.5709e-09 | 8.2233e-09 | 4.1444e-10 | 1.0395e-09 | 4.596e-10 | 2.6423e-11 | 196387.531
286411.188 | 6.687e-09 | 7.9499e-09 | 2.1818e-10 | 9.6815e-09 | 8.3558e-09 | 4.1327e-10 | 1.0472e-09 | 4.59e-10 | 2.6203e-11 | 196399.719
286423.344 | 6.6757e-09 | 7.9179e-09 | 2.1723e-10 | 9.67e-09 | 8.2428e-09 | 4.1514e-10 | 1.0404e-09 | 4.6166e-10 | 2.6009e-11 | 196411.875
286435.5 | 6.6734e-09 | 7.9237e-09 | 2.1657e-10 | 9.6716e-09 | 8.1879e-09 | 4.1209e-10 | 1.0433e-09 | 4.5562e-10 | 2.6475e-11 | 196424.031
286447.688 | 6.5978e-09 | 7.965e-09 | 2.1741e-10 | 9.6038e-09 | 8.2545e-09 | 4.1424e-10 | 1.0451e-09 | 4.6145e-10 | 2.6195e-11 | 196436.219
286459.844 | 6.7174e-09 | 7.8968e-09 | 2.1658e-10 | 9.688e-09 | 8.1544e-09 | 4.0852e-10 | 1.0471e-09 | 4.6222e-10 | 2.6372e-11 | 196448.375
286472 | 6.5927e-09 | 7.9523e-09 | 2.1885e-10 | 9.6701e-09 | 8.1918e-09 | 4.1528e-10 | 1.0369e-09 | 4.5889e-10 | 2.5917e-11 | 196460.531
286484.188 | 6.6445e-09 | 7.8807e-09 | 2.1655e-10 | 9.6743e-09 | 8.1952e-09 | 4.142e-10 | 1.0491e-09 | 4.5902e-10 | 2.6096e-11 | 196472.719
286496.344 | 6.7404e-09 | 7.9397e-09 | 2.1841e-10 | 9.6619e-09 | 8.179e-09 | 4.1668e-10 | 1.0502e-09 | 4.5976e-10 | 2.6103e-11 | 196484.875
286508.531 | 6.7034e-09 | 7.7547e-09 | 2.184e-10 | 9.8025e-09 | 8.292e-09 | 4.142e-10 | 1.0419e-09 | 4.6183e-10 | 2.6231e-11 | 196497.062
286520.688 | 6.7176e-09 | 7.898e-09 | 2.1849e-10 | 9.7461e-09 | 8.1623e-09 | 4.1361e-10 | 1.0381e-09 | 4.6308e-10 | 2.6085e-11 | 196509.219
286532.844 | 6.673e-09 | 7.8804e-09 | 2.1714e-10 | 9.7122e-09 | 8.2979e-09 | 4.1702e-10 | 1.0412e-09 | 4.607e-10 | 2.6191e-11 | 196521.375
286545.031 | 6.5749e-09 | 7.8969e-09 | 2.1903e-10 | 9.6702e-09 | 8.2549e-09 | 4.1555e-10 | 1.0388e-09 | 4.5794e-10 | 2.6185e-11 | 196533.562
286557.188 | 6.6635e-09 | 7.9357e-09 | 2.1767e-10 | 9.6468e-09 | 8.1877e-09 | 4.1293e-10 | 1.0479e-09 | 4.6383e-10 | 2.64e-11 | 196545.719
286569.344 | 6.6873e-09 | 7.8772e-09 | 2.1627e-10 | 9.6287e-09 | 8.2061e-09 | 4.0974e-10 | 1.0388e-09 | 4.5781e-10 | 2.6448e-11 | 196557.875
286581.531 | 6.6949e-09 | 7.8987e-09 | 2.1566e-10 | 9.566e-09 | 8.2774e-09 | 4.1512e-10 | 1.0303e-09 | 4.5766e-10 | 2.5839e-11 | 196570.062
286593.688 | 6.6484e-09 | 7.9683e-09 | 2.1732e-10 | 9.683e-09 | 8.1682e-09 | 4.158e-10 | 1.042e-09 | 4.6111e-10 | 2.6007e-11 | 196582.219
286605.844 | 6.66e-09 | 7.9852e-09 | 2.1778e-10 | 9.6965e-09 | 8.1508e-09 | 4.1344e-10 | 1.0392e-09 | 4.6128e-10 | 2.5998e-11 | 196594.375
286618.031 | 6.6505e-09 | 7.8989e-09 | 2.1886e-10 | 9.6057e-09 | 8.1752e-09 | 4.1597e-10 | 1.0408e-09 | 4.6e-10 | 2.5977e-11 | 196606.562
286630.188 | 6.6147e-09 | 7.8128e-09 | 2.1417e-10 | 9.7026e-09 | 8.199e-09 | 4.1329e-10 | 1.0386e-09 | 4.5664e-10 | 2.6216e-11 | 196618.719
286642.344 | 6.6932e-09 | 7.9222e-09 | 2.2029e-10 | 9.5331e-09 | 8.349e-09 | 4.173e-10 | 1.0459e-09 | 4.6117e-10 | 2.6085e-11 | 196630.875
286654.531 | 6.5733e-09 | 7.9278e-09 | 2.1755e-10 | 9.6373e-09 | 8.2063e-09 | 4.1584e-10 | 1.0347e-09 | 4.5502e-10 | 2.6273e-11 | 196643.062
286666.688 | 6.7378e-09 | 7.9747e-09 | 2.1754e-10 | 9.6098e-09 | 8.2012e-09 | 4.1452e-10 | 1.0444e-09 | 4.609e-10 | 2.6077e-11 | 196655.219
286678.844 | 6.5791e-09 | 8.0587e-09 | 2.1842e-10 | 9.7443e-09 | 8.1726e-09 | 4.1563e-10 | 1.0388e-09 | 4.6017e-10 | 2.5904e-11 | 196667.375
286691.031 | 6.719e-09 | 7.9191e-09 | 2.1825e-10 | 9.6482e-09 | 8.2079e-09 | 4.1352e-10 | 1.0378e-09 | 4.588e-10 | 2.6238e-11 | 196679.562
286703.188 | 6.7226e-09 | 7.9185e-09 | 2.1837e-10 | 9.6599e-09 | 8.2232e-09 | 4.0968e-10 | 1.0298e-09 | 4.6226e-10 | 2.6388e-11 | 196691.719
286715.344 | 6.6735e-09 | 8.0079e-09 | 2.1555e-10 | 9.5779e-09 | 8.1791e-09 | 4.1004e-10 | 1.0342e-09 | 4.5595e-10 | 2.6229e-11 | 196703.875
286727.531 | 6.7229e-09 | 7.9592e-09 | 2.1799e-10 | 9.7692e-09 | 8.2533e-09 | 4.1502e-10 | 1.0316e-09 | 4.5896e-10 | 2.6401e-11 | 196716.062
286739.688 | 6.6137e-09 | 7.8883e-09 | 2.1628e-10 | 9.737e-09 | 8.11e-09 | 4.155e-10 | 1.0425e-09 | 4.5807e-10 | 2.6611e-11 | 196728.219
286751.844 | 6.6281e-09 | 7.86e-09 | 2.1416e-10 | 9.5826e-09 | 8.2226e-09 | 4.106e-10 | 1.0336e-09 | 4.6069e-10 | 2.6139e-11 | 196740.375
286764.031 | 6.6196e-09 | 7.9105e-09 | 2.1532e-10 | 9.5209e-09 | 8.2645e-09 | 4.1296e-10 | 1.0393e-09 | 4.5679e-10 | 2.5769e-11 | 196752.562
286776.188 | 6.6528e-09 | 7.9233e-09 | 2.1574e-10 | 9.5191e-09 | 8.2073e-09 | 4.0753e-10 | 1.0282e-09 | 4.5795e-10 | 2.5988e-11 | 196764.719
286788.344 | 6.619e-09 | 7.964e-09 | 2.1617e-10 | 9.631e-09 | 8.2268e-09 | 4.1619e-10 | 1.0304e-09 | 4.5676e-10 | 2.6092e-11 | 196776.875
286800.531 | 6.6751e-09 | 7.8893e-09 | 2.1643e-10 | 9.5671e-09 | 8.1481e-09 | 4.0892e-10 | 1.039e-09 | 4.5769e-10 | 2.6102e-11 | 196789.062
286812.688 | 6.5816e-09 | 7.8247e-09 | 2.1391e-10 | 9.5343e-09 | 8.0308e-09 | 4.102e-10 | 1.0307e-09 | 4.5636e-10 | 2.6104e-11 | 196801.219
286824.844 | 6.6425e-09 | 7.9198e-09 | 2.1213e-10 | 9.5222e-09 | 8.1173e-09 | 4.101e-10 | 1.0228e-09 | 4.5625e-10 | 2.5871e-11 | 196813.375
286837.031 | 6.6455e-09 | 7.9335e-09 | 2.1337e-10 | 9.5448e-09 | 8.1382e-09 | 4.1313e-10 | 1.0366e-09 | 4.4973e-10 | 2.6034e-11 | 196825.562
286849.188 | 6.5717e-09 | 7.8872e-09 | 2.1716e-10 | 9.612e-09 | 8.1101e-09 | 4.1014e-10 | 1.0413e-09 | 4.5623e-10 | 2.6582e-11 | 196837.719
286861.344 | 6.6695e-09 | 7.9393e-09 | 2.1608e-10 | 9.5838e-09 | 8.2569e-09 | 4.1341e-10 | 1.0348e-09 | 4.5775e-10 | 2.6338e-11 | 196849.875
286873.531 | 6.6547e-09 | 7.9075e-09 | 2.1539e-10 | 9.5585e-09 | 8.2121e-09 | 4.096e-10 | 1.0474e-09 | 4.5877e-10 | 2.6289e-11 | 196862.062
286885.688 | 6.6372e-09 | 7.9033e-09 | 2.1513e-10 | 9.5563e-09 | 8.1864e-09 | 4.0984e-10 | 1.0403e-09 | 4.5451e-10 | 2.5935e-11 | 196874.219
286897.875 | 6.6489e-09 | 7.9032e-09 | 2.1419e-10 | 9.5648e-09 | 8.0661e-09 | 4.0834e-10 | 1.0326e-09 | 4.5533e-10 | 2.6e-11 | 196886.406
286910.031 | 6.6299e-09 | 7.9296e-09 | 2.1335e-10 | 9.5986e-09 | 8.2277e-09 | 4.0729e-10 | 1.0333e-09 | 4.5472e-10 | 2.6145e-11 | 196898.562
286922.188 | 6.6049e-09 | 7.8982e-09 | 2.1602e-10 | 9.6117e-09 | 8.1665e-09 | 4.0878e-10 | 1.0395e-09 | 4.5605e-10 | 2.6123e-11 | 196910.719
286934.375 | 6.6184e-09 | 7.8332e-09 | 2.1446e-10 | 9.5497e-09 | 8.1424e-09 | 4.0791e-10 | 1.0372e-09 | 4.5611e-10 | 2.611e-11 | 196922.906
286946.531 | 6.6063e-09 | 7.8665e-09 | 2.1324e-10 | 9.4732e-09 | 8.1791e-09 | 4.109e-10 | 1.034e-09 | 4.5742e-10 | 2.614e-11 | 196935.062
286958.688 | 6.5526e-09 | 7.8781e-09 | 2.151e-10 | 9.5671e-09 | 8.1539e-09 | 4.1251e-10 | 1.0278e-09 | 4.541e-10 | 2.6158e-11 | 196947.219
286970.875 | 6.5848e-09 | 7.8987e-09 | 2.1431e-10 | 9.5484e-09 | 8.2396e-09 | 4.1338e-10 | 1.03e-09 | 4.5679e-10 | 2.6024e-11 | 196959.406
286983.031 | 6.594e-09 | 7.8631e-09 | 2.1501e-10 | 9.5447e-09 | 8.1634e-09 | 4.1212e-10 | 1.0299e-09 | 4.5789e-10 | 2.6244e-11 | 196971.562
286995.188 | 6.6503e-09 | 7.9359e-09 | 2.1317e-10 | 9.5986e-09 | 8.1454e-09 | 4.1131e-10 | 1.0414e-09 | 4.5563e-10 | 2.5982e-11 | 196983.719
287007.375 | 6.5568e-09 | 7.9005e-09 | 2.1556e-10 | 9.6076e-09 | 8.2005e-09 | 4.1552e-10 | 1.0268e-09 | 4.6159e-10 | 2.6014e-11 | 196995.906
287019.531 | 6.6388e-09 | 7.8998e-09 | 2.1699e-10 | 9.6028e-09 | 8.1395e-09 | 4.1574e-10 | 1.0313e-09 | 4.5713e-10 | 2.6408e-11 | 197008.062
287031.688 | 6.6966e-09 | 8.0506e-09 | 2.151e-10 | 9.5274e-09 | 8.2064e-09 | 4.1168e-10 | 1.0306e-09 | 4.5862e-10 | 2.6247e-11 | 197020.219
287043.875 | 6.6475e-09 | 7.9269e-09 | 2.1556e-10 | 9.67e-09 | 8.1191e-09 | 4.134e-10 | 1.031e-09 | 4.57e-10 | 2.6036e-11 | 197032.406
287056.031 | 6.6615e-09 | 8.0151e-09 | 2.1871e-10 | 9.6732e-09 | 8.2628e-09 | 4.1526e-10 | 1.0427e-09 | 4.5639e-10 | 2.616e-11 | 197044.562
287068.188 | 6.6749e-09 | 7.9586e-09 | 2.1495e-10 | 9.5101e-09 | 8.175e-09 | 4.15e-10 | 1.0283e-09 | 4.5651e-10 | 2.6291e-11 | 197056.719
287080.375 | 6.7536e-09 | 7.9212e-09 | 2.1799e-10 | 9.6907e-09 | 8.2222e-09 | 4.1484e-10 | 1.0326e-09 | 4.5745e-10 | 2.6094e-11 | 197068.906
287092.531 | 6.6959e-09 | 7.8547e-09 | 2.1779e-10 | 9.6493e-09 | 8.1561e-09 | 4.1236e-10 | 1.0316e-09 | 4.594e-10 | 2.5784e-11 | 197081.062
287104.688 | 6.569e-09 | 7.8478e-09 | 2.134e-10 | 9.4898e-09 | 8.2731e-09 | 4.12e-10 | 1.0272e-09 | 4.5483e-10 | 2.5626e-11 | 197093.219
287116.875 | 6.5169e-09 | 7.768e-09 | 2.1469e-10 | 9.4984e-09 | 8.1684e-09 | 4.0979e-10 | 1.0334e-09 | 4.5103e-10 | 2.6228e-11 | 197105.406
287129.031 | 6.5767e-09 | 7.9223e-09 | 2.1562e-10 | 9.4573e-09 | 8.0925e-09 | 4.1172e-10 | 1.0365e-09 | 4.5481e-10 | 2.5865e-11 | 197117.562
287141.188 | 6.624e-09 | 7.8476e-09 | 2.141e-10 | 9.4502e-09 | 8.0919e-09 | 4.1192e-10 | 1.0163e-09 | 4.5556e-10 | 2.5947e-11 | 197129.719
287153.375 | 6.68e-09 | 7.794e-09 | 2.1878e-10 | 9.6323e-09 | 8.1818e-09 | 4.088e-10 | 1.0351e-09 | 4.5822e-10 | 2.6028e-11 | 197141.906
287165.531 | 6.5987e-09 | 7.7842e-09 | 2.1207e-10 | 9.5296e-09 | 8.1365e-09 | 4.0887e-10 | 1.0292e-09 | 4.5413e-10 | 2.6137e-11 | 197154.062
287177.688 | 6.5844e-09 | 7.8185e-09 | 2.1306e-10 | 9.4732e-09 | 8.1117e-09 | 4.1025e-10 | 1.0272e-09 | 4.5149e-10 | 2.6331e-11 | 197166.219
287189.875 | 6.6236e-09 | 7.8544e-09 | 2.1324e-10 | 9.5781e-09 | 8.149e-09 | 4.1124e-10 | 1.0308e-09 | 4.5373e-10 | 2.6138e-11 | 197178.406
287202.031 | 6.5571e-09 | 7.8179e-09 | 2.1565e-10 | 9.5337e-09 | 8.1025e-09 | 4.1096e-10 | 1.0217e-09 | 4.5229e-10 | 2.6032e-11 | 197190.562
287214.188 | 6.6124e-09 | 7.904e-09 | 2.1541e-10 | 9.542e-09 | 8.2747e-09 | 4.0931e-10 | 1.0363e-09 | 4.5299e-10 | 2.6089e-11 | 197202.719
287226.375 | 6.6194e-09 | 7.8718e-09 | 2.1193e-10 | 9.5901e-09 | 8.1946e-09 | 4.1135e-10 | 1.0289e-09 | 4.5814e-10 | 2.604e-11 | 197214.906
287238.531 | 6.5811e-09 | 7.805e-09 | 2.1484e-10 | 9.5057e-09 | 8.1131e-09 | 4.1451e-10 | 1.0353e-09 | 4.5251e-10 | 2.6146e-11 | 197227.062
287250.688 | 6.5415e-09 | 7.8056e-09 | 2.1563e-10 | 9.6287e-09 | 8.2443e-09 | 4.1095e-10 | 1.03e-09 | 4.5438e-10 | 2.6209e-11 | 197239.219
287262.875 | 6.5375e-09 | 7.8184e-09 | 2.151e-10 | 9.5099e-09 | 8.1685e-09 | 4.1024e-10 | 1.043e-09 | 4.5764e-10 | 2.6001e-11 | 197251.406
287275.031 | 6.5645e-09 | 7.8447e-09 | 2.1523e-10 | 9.6978e-09 | 8.1634e-09 | 4.0996e-10 | 1.0392e-09 | 4.5686e-10 | 2.6061e-11 | 197263.562
287287.219 | 6.6233e-09 | 7.7444e-09 | 2.1638e-10 | 9.5223e-09 | 8.1944e-09 | 4.0691e-10 | 1.021e-09 | 4.5938e-10 | 2.6201e-11 | 197275.75
287299.375 | 6.5668e-09 | 7.8205e-09 | 2.1623e-10 | 9.5518e-09 | 8.2404e-09 | 4.1185e-10 | 1.0321e-09 | 4.4967e-10 | 2.5902e-11 | 197287.906
287311.531 | 6.5964e-09 | 7.8258e-09 | 2.1385e-10 | 9.6481e-09 | 8.1444e-09 | 4.0737e-10 | 1.0311e-09 | 4.5981e-10 | 2.6121e-11 | 197300.062
287323.719 | 6.6245e-09 | 7.8982e-09 | 2.1247e-10 | 9.7339e-09 | 8.2562e-09 | 4.108e-10 | 1.0283e-09 | 4.5174e-10 | 2.6414e-11 | 197312.25
287335.875 | 6.6086e-09 | 7.8091e-09 | 2.1645e-10 | 9.6589e-09 | 8.2254e-09 | 4.0931e-10 | 1.0244e-09 | 4.5304e-10 | 2.6293e-11 | 197324.406
287348.031 | 6.6709e-09 | 7.9414e-09 | 2.1347e-10 | 9.6005e-09 | 8.2759e-09 | 4.1426e-10 | 1.0232e-09 | 4.5735e-10 | 2.6023e-11 | 197336.562
287360.219 | 6.6374e-09 | 7.8318e-09 | 2.141e-10 | 9.5426e-09 | 8.1863e-09 | 4.1181e-10 | 1.0359e-09 | 4.5679e-10 | 2.5958e-11 | 197348.75
287372.375 | 6.6102e-09 | 7.9675e-09 | 2.1459e-10 | 9.4966e-09 | 8.2393e-09 | 4.1219e-10 | 1.0316e-09 | 4.5667e-10 | 2.6086e-11 | 197360.906
287384.531 | 6.5579e-09 | 7.8415e-09 | 2.1565e-10 | 9.635e-09 | 8.1947e-09 | 4.0924e-10 | 1.0353e-09 | 4.5728e-10 | 2.6035e-11 | 197373.062
287396.719 | 6.584e-09 | 7.8887e-09 | 2.1569e-10 | 9.6345e-09 | 8.2416e-09 | 4.0813e-10 | 1.0283e-09 | 4.4952e-10 | 2.5689e-11 | 197385.25
287408.875 | 6.5864e-09 | 7.8684e-09 | 2.1631e-10 | 9.5986e-09 | 8.3787e-09 | 4.1056e-10 | 1.0223e-09 | 4.5371e-10 | 2.6268e-11 | 197397.406
287421.031 | 6.6939e-09 | 7.9749e-09 | 2.1491e-10 | 9.6051e-09 | 8.1672e-09 | 4.1237e-10 | 1.0417e-09 | 4.5493e-10 | 2.5807e-11 | 197409.562
287433.219 | 6.5537e-09 | 7.9068e-09 | 2.1297e-10 | 9.5917e-09 | 8.2474e-09 | 4.0863e-10 | 1.04e-09 | 4.5517e-10 | 2.6016e-11 | 197421.75
287445.375 | 6.6301e-09 | 7.8626e-09 | 2.1267e-10 | 9.5815e-09 | 8.196e-09 | 4.0965e-10 | 1.0294e-09 | 4.5874e-10 | 2.5957e-11 | 197433.906
287457.531 | 6.5957e-09 | 7.8705e-09 | 2.1426e-10 | 9.6187e-09 | 8.1454e-09 | 4.0759e-10 | 1.0335e-09 | 4.5167e-10 | 2.6222e-11 | 197446.062
287469.719 | 6.5452e-09 | 7.9373e-09 | 2.1633e-10 | 9.4103e-09 | 8.1659e-09 | 4.1002e-10 | 1.033e-09 | 4.5915e-10 | 2.614e-11 | 197458.25
287481.875 | 6.5259e-09 | 7.87e-09 | 2.143e-10 | 9.6649e-09 | 8.2327e-09 | 4.1042e-10 | 1.047e-09 | 4.5442e-10 | 2.5857e-11 | 197470.406
287494.031 | 6.6954e-09 | 7.8568e-09 | 2.1233e-10 | 9.5725e-09 | 8.1586e-09 | 4.0588e-10 | 1.0294e-09 | 4.5524e-10 | 2.6214e-11 | 197482.562
287506.219 | 6.6374e-09 | 7.8941e-09 | 2.1597e-10 | 9.597e-09 | 8.2195e-09 | 4.1007e-10 | 1.0486e-09 | 4.5892e-10 | 2.6119e-11 | 197494.75
287518.375 | 6.5974e-09 | 7.7909e-09 | 2.1447e-10 | 9.5408e-09 | 8.174e-09 | 4.1472e-10 | 1.0347e-09 | 4.5739e-10 | 2.6125e-11 | 197506.906
287530.531 | 6.5825e-09 | 7.9261e-09 | 2.1539e-10 | 9.5649e-09 | 8.156e-09 | 4.098e-10 | 1.0355e-09 | 4.575e-10 | 2.6011e-11 | 197519.062
287542.719 | 6.59e-09 | 7.8944e-09 | 2.1238e-10 | 9.517e-09 | 8.1177e-09 | 4.1161e-10 | 1.0278e-09 | 4.5547e-10 | 2.6327e-11 | 197531.25
287554.875 | 6.6051e-09 | 7.9016e-09 | 2.1599e-10 | 9.6797e-09 | 8.1648e-09 | 4.0949e-10 | 1.032e-09 | 4.5893e-10 | 2.6587e-11 | 197543.406
287567.031 | 6.6163e-09 | 7.9156e-09 | 2.1651e-10 | 9.6585e-09 | 8.289e-09 | 4.1093e-10 | 1.0402e-09 | 4.5866e-10 | 2.6259e-11 | 197555.562
287579.219 | 6.6394e-09 | 7.8518e-09 | 2.1645e-10 | 9.5354e-09 | 8.2155e-09 | 4.1537e-10 | 1.0266e-09 | 4.6417e-10 | 2.6251e-11 | 197567.75
287591.375 | 6.5842e-09 | 7.771e-09 | 2.1338e-10 | 9.6906e-09 | 8.2015e-09 | 4.1242e-10 | 1.0275e-09 | 4.5784e-10 | 2.6061e-11 | 197579.906
287603.531 | 6.6297e-09 | 7.8167e-09 | 2.1205e-10 | 9.546e-09 | 8.2247e-09 | 4.0882e-10 | 1.0195e-09 | 4.5549e-10 | 2.5986e-11 | 197592.062
287615.719 | 6.5309e-09 | 7.7656e-09 | 2.1385e-10 | 9.5436e-09 | 8.1913e-09 | 4.0955e-10 | 1.0368e-09 | 4.5148e-10 | 2.6183e-11 | 197604.25
287627.875 | 6.5845e-09 | 7.8169e-09 | 2.1371e-10 | 9.5574e-09 | 8.1825e-09 | 4.0852e-10 | 1.0274e-09 | 4.567e-10 | 2.6095e-11 | 197616.406
287640.063 | 6.5331e-09 | 7.8039e-09 | 2.1572e-10 | 9.5082e-09 | 8.0859e-09 | 4.0775e-10 | 1.0284e-09 | 4.5351e-10 | 2.614e-11 | 197628.594
287652.219 | 6.5976e-09 | 7.8997e-09 | 2.161e-10 | 9.5242e-09 | 8.1154e-09 | 4.0982e-10 | 1.01e-09 | 4.5284e-10 | 2.6195e-11 | 197640.75
287664.375 | 6.5316e-09 | 7.8376e-09 | 2.1533e-10 | 9.4886e-09 | 8.1799e-09 | 4.0688e-10 | 1.0256e-09 | 4.5924e-10 | 2.5718e-11 | 197652.906
287676.563 | 6.519e-09 | 7.8736e-09 | 2.1375e-10 | 9.5181e-09 | 8.0641e-09 | 4.0652e-10 | 1.0307e-09 | 4.4852e-10 | 2.5727e-11 | 197665.094
287688.719 | 6.5503e-09 | 7.8067e-09 | 2.1154e-10 | 9.5558e-09 | 8.1001e-09 | 4.0967e-10 | 1.0204e-09 | 4.5377e-10 | 2.5777e-11 | 197677.25
287700.875 | 6.4806e-09 | 7.7279e-09 | 2.133e-10 | 9.4739e-09 | 8.0694e-09 | 4.0321e-10 | 1.0209e-09 | 4.5101e-10 | 2.5724e-11 | 197689.406
287713.063 | 6.4525e-09 | 7.8342e-09 | 2.1101e-10 | 9.5014e-09 | 8.1542e-09 | 4.007e-10 | 1.0158e-09 | 4.4501e-10 | 2.6124e-11 | 197701.594
287725.219 | 6.529e-09 | 7.714e-09 | 2.1074e-10 | 9.5474e-09 | 8.1677e-09 | 4.0469e-10 | 1.0273e-09 | 4.5524e-10 | 2.5643e-11 | 197713.75
287737.375 | 6.537e-09 | 7.8137e-09 | 2.1331e-10 | 9.4538e-09 | 8.1963e-09 | 4.1055e-10 | 1.0241e-09 | 4.5187e-10 | 2.5751e-11 | 197725.906
287749.563 | 6.5909e-09 | 7.8179e-09 | 2.1251e-10 | 9.4393e-09 | 8.0387e-09 | 4.0221e-10 | 1.0296e-09 | 4.533e-10 | 2.5722e-11 | 197738.094
287761.719 | 6.5538e-09 | 7.7938e-09 | 2.1199e-10 | 9.4139e-09 | 8.1142e-09 | 4.0629e-10 | 1.024e-09 | 4.557e-10 | 2.6024e-11 | 197750.25
287773.875 | 6.4945e-09 | 7.8262e-09 | 2.1166e-10 | 9.4297e-09 | 8.1203e-09 | 4.0484e-10 | 1.0198e-09 | 4.4898e-10 | 2.5742e-11 | 197762.406
287786.063 | 6.5195e-09 | 7.7493e-09 | 2.1002e-10 | 9.4176e-09 | 8.0854e-09 | 4.0474e-10 | 1.0283e-09 | 4.4905e-10 | 2.5775e-11 | 197774.594
287798.219 | 6.4731e-09 | 7.8068e-09 | 2.1235e-10 | 9.4429e-09 | 8.0322e-09 | 4.0567e-10 | 1.0159e-09 | 4.4651e-10 | 2.544e-11 | 197786.75
287810.375 | 6.5016e-09 | 7.7169e-09 | 2.1313e-10 | 9.4663e-09 | 8.1287e-09 | 4.0081e-10 | 1.0167e-09 | 4.4296e-10 | 2.5669e-11 | 197798.906
287822.563 | 6.5886e-09 | 7.7441e-09 | 2.0921e-10 | 9.4133e-09 | 8.0449e-09 | 4.0491e-10 | 1.021e-09 | 4.4713e-10 | 2.5725e-11 | 197811.094
287834.719 | 6.4765e-09 | 7.8092e-09 | 2.1185e-10 | 9.5811e-09 | 8.0891e-09 | 4.0514e-10 | 1.0348e-09 | 4.5265e-10 | 2.5781e-11 | 197823.25
287846.875 | 6.5688e-09 | 7.7581e-09 | 2.117e-10 | 9.5332e-09 | 8.1288e-09 | 4.0961e-10 | 1.0219e-09 | 4.5273e-10 | 2.6148e-11 | 197835.406
287859.063 | 6.6105e-09 | 7.7368e-09 | 2.1142e-10 | 9.5422e-09 | 8.0696e-09 | 4.0471e-10 | 1.015e-09 | 4.4997e-10 | 2.5775e-11 | 197847.594
287871.219 | 6.4368e-09 | 7.7724e-09 | 2.1278e-10 | 9.4014e-09 | 8.0451e-09 | 4.0345e-10 | 1.0117e-09 | 4.4828e-10 | 2.602e-11 | 197859.75
287883.375 | 6.4928e-09 | 7.7453e-09 | 2.1126e-10 | 9.4935e-09 | 8.0979e-09 | 4.0679e-10 | 1.0284e-09 | 4.5206e-10 | 2.5769e-11 | 197871.906
287895.563 | 6.4656e-09 | 7.8205e-09 | 2.1431e-10 | 9.5056e-09 | 8.114e-09 | 4.0877e-10 | 1.0264e-09 | 4.5495e-10 | 2.5827e-11 | 197884.094
287907.719 | 6.5335e-09 | 7.8344e-09 | 2.1245e-10 | 9.4959e-09 | 8.1817e-09 | 4.073e-10 | 1.0137e-09 | 4.5172e-10 | 2.5507e-11 | 197896.25
287919.875 | 6.5625e-09 | 7.9056e-09 | 2.1298e-10 | 9.4444e-09 | 8.0705e-09 | 4.1038e-10 | 1.0231e-09 | 4.5165e-10 | 2.5735e-11 | 197908.406
287932.063 | 6.5492e-09 | 7.7795e-09 | 2.1396e-10 | 9.5129e-09 | 8.1043e-09 | 4.0872e-10 | 1.019e-09 | 4.4884e-10 | 2.6016e-11 | 197920.594
287944.219 | 6.5446e-09 | 7.8154e-09 | 2.136e-10 | 9.4958e-09 | 8.0889e-09 | 4.0702e-10 | 1.0171e-09 | 4.4787e-10 | 2.5812e-11 | 197932.75
287956.375 | 6.5123e-09 | 7.8016e-09 | 2.1393e-10 | 9.5328e-09 | 8.2005e-09 | 4.0553e-10 | 1.0381e-09 | 4.4829e-10 | 2.5743e-11 | 197944.906
287968.563 | 6.5762e-09 | 7.8304e-09 | 2.1377e-10 | 9.5737e-09 | 8.1359e-09 | 4.083e-10 | 1.0324e-09 | 4.5556e-10 | 2.6226e-11 | 197957.094
287980.719 | 6.5587e-09 | 7.7895e-09 | 2.1536e-10 | 9.5584e-09 | 8.0943e-09 | 4.0714e-10 | 1.0324e-09 | 4.5562e-10 | 2.5942e-11 | 197969.25
287992.875 | 6.5363e-09 | 7.7762e-09 | 2.1416e-10 | 9.6658e-09 | 8.1501e-09 | 4.0885e-10 | 1.0447e-09 | 4.5209e-10 | 2.5751e-11 | 197981.406
288005.063 | 6.5266e-09 | 7.7524e-09 | 2.13e-10 | 9.5611e-09 | 8.0808e-09 | 4.0807e-10 | 1.0408e-09 | 4.4986e-10 | 2.5744e-11 | 197993.594
288017.219 | 6.5019e-09 | 7.7895e-09 | 2.1352e-10 | 9.5013e-09 | 8.2185e-09 | 4.0681e-10 | 1.0335e-09 | 4.5377e-10 | 2.6211e-11 | 198005.75
288029.406 | 6.5004e-09 | 7.6969e-09 | 2.1587e-10 | 9.5463e-09 | 8.1321e-09 | 4.1287e-10 | 1.0146e-09 | 4.5057e-10 | 2.5652e-11 | 198017.937
288041.563 | 6.4211e-09 | 7.7795e-09 | 2.1351e-10 | 9.452e-09 | 8.1447e-09 | 4.0498e-10 | 1.0317e-09 | 4.5215e-10 | 2.6287e-11 | 198030.094
288053.719 | 6.5284e-09 | 7.7516e-09 | 2.1166e-10 | 9.4705e-09 | 7.9739e-09 | 4.0881e-10 | 1.027e-09 | 4.5769e-10 | 2.5688e-11 | 198042.25
288065.906 | 6.4995e-09 | 7.6863e-09 | 2.1444e-10 | 9.4738e-09 | 8.0895e-09 | 4.0581e-10 | 1.0177e-09 | 4.5433e-10 | 2.553e-11 | 198054.437
288078.063 | 6.4999e-09 | 7.7577e-09 | 2.1264e-10 | 9.4541e-09 | 8.0841e-09 | 4.0843e-10 | 1.0181e-09 | 4.552e-10 | 2.5562e-11 | 198066.594
288090.219 | 6.4765e-09 | 7.7167e-09 | 2.1422e-10 | 9.4773e-09 | 8.0468e-09 | 4.0652e-10 | 1.0351e-09 | 4.5166e-10 | 2.551e-11 | 198078.75
288102.406 | 6.4604e-09 | 7.7933e-09 | 2.1103e-10 | 9.4159e-09 | 8.0503e-09 | 4.0567e-10 | 1.0251e-09 | 4.5779e-10 | 2.5816e-11 | 198090.937
288114.563 | 6.5628e-09 | 7.7883e-09 | 2.1054e-10 | 9.4879e-09 | 8.0162e-09 | 4.0421e-10 | 1.0176e-09 | 4.5187e-10 | 2.564e-11 | 198103.094
288126.719 | 6.5012e-09 | 7.7307e-09 | 2.0998e-10 | 9.4364e-09 | 8.052e-09 | 4.0212e-10 | 1.0188e-09 | 4.5388e-10 | 2.5589e-11 | 198115.25
288138.906 | 6.445e-09 | 7.8158e-09 | 2.1321e-10 | 9.4548e-09 | 8.0721e-09 | 4.0681e-10 | 1.0232e-09 | 4.4711e-10 | 2.5552e-11 | 198127.437
288151.063 | 6.4125e-09 | 7.6881e-09 | 2.1101e-10 | 9.4233e-09 | 8.0636e-09 | 4.0538e-10 | 1.0182e-09 | 4.4476e-10 | 2.5694e-11 | 198139.594
288163.219 | 6.3834e-09 | 7.6914e-09 | 2.0972e-10 | 9.3068e-09 | 8.053e-09 | 4.0548e-10 | 9.9425e-10 | 4.4962e-10 | 2.5565e-11 | 198151.75
288175.406 | 6.4396e-09 | 7.7421e-09 | 2.1011e-10 | 9.5656e-09 | 8.1046e-09 | 4.1097e-10 | 1.0102e-09 | 4.5116e-10 | 2.5377e-11 | 198163.937
288187.563 | 6.4007e-09 | 7.7819e-09 | 2.0896e-10 | 9.3271e-09 | 8.0532e-09 | 4.011e-10 | 1.0148e-09 | 4.4511e-10 | 2.5352e-11 | 198176.094
288199.719 | 6.4276e-09 | 7.7515e-09 | 2.0966e-10 | 9.4232e-09 | 8.0043e-09 | 4.026e-10 | 1.0109e-09 | 4.4459e-10 | 2.5441e-11 | 198188.25
288211.906 | 6.4615e-09 | 7.7065e-09 | 2.0891e-10 | 9.3574e-09 | 7.9843e-09 | 4.0627e-10 | 1.0126e-09 | 4.4365e-10 | 2.5348e-11 | 198200.437
288224.063 | 6.3962e-09 | 7.8131e-09 | 2.1011e-10 | 9.3451e-09 | 7.9737e-09 | 4.0269e-10 | 1.0106e-09 | 4.4744e-10 | 2.5508e-11 | 198212.594
288236.219 | 6.4444e-09 | 7.7735e-09 | 2.0916e-10 | 9.4288e-09 | 8.0664e-09 | 4.0269e-10 | 1.0171e-09 | 4.5224e-10 | 2.5667e-11 | 198224.75
288248.406 | 6.4108e-09 | 7.7883e-09 | 2.0987e-10 | 9.4188e-09 | 8.0571e-09 | 4.0626e-10 | 1.0108e-09 | 4.4199e-10 | 2.5782e-11 | 198236.937
288260.563 | 6.4535e-09 | 7.8207e-09 | 2.0857e-10 | 9.4347e-09 | 7.9661e-09 | 4.022e-10 | 1.0238e-09 | 4.5017e-10 | 2.5422e-11 | 198249.094
288272.719 | 6.4101e-09 | 7.7583e-09 | 2.0841e-10 | 9.4902e-09 | 8.0815e-09 | 4.0601e-10 | 1.0127e-09 | 4.4854e-10 | 2.5555e-11 | 198261.25
288284.906 | 6.4119e-09 | 7.7407e-09 | 2.1069e-10 | 9.5258e-09 | 8.0022e-09 | 4.0263e-10 | 1.0048e-09 | 4.4449e-10 | 2.543e-11 | 198273.437
288297.063 | 6.4102e-09 | 7.748e-09 | 2.0866e-10 | 9.4103e-09 | 7.9985e-09 | 4.0349e-10 | 1.01e-09 | 4.4532e-10 | 2.5556e-11 | 198285.594
288309.219 | 6.4052e-09 | 7.6976e-09 | 2.0866e-10 | 9.2955e-09 | 7.9591e-09 | 4.0168e-10 | 1.0118e-09 | 4.4755e-10 | 2.5172e-11 | 198297.75
288321.406 | 6.4298e-09 | 7.7935e-09 | 2.0833e-10 | 9.3744e-09 | 8.0929e-09 | 4.0435e-10 | 1.0171e-09 | 4.4678e-10 | 2.5508e-11 | 198309.937
288333.563 | 6.4257e-09 | 7.7178e-09 | 2.0929e-10 | 9.2559e-09 | 8.0381e-09 | 4.0729e-10 | 1.015e-09 | 4.446e-10 | 2.5706e-11 | 198322.094
288345.719 | 6.4475e-09 | 7.7463e-09 | 2.1043e-10 | 9.3369e-09 | 7.9932e-09 | 4.0059e-10 | 1.0031e-09 | 4.4717e-10 | 2.5293e-11 | 198334.25
288357.906 | 6.4118e-09 | 7.7149e-09 | 2.1034e-10 | 9.3093e-09 | 8.0355e-09 | 4.0149e-10 | 1.0036e-09 | 4.4806e-10 | 2.535e-11 | 198346.437
288370.063 | 6.4574e-09 | 7.7834e-09 | 2.0749e-10 | 9.3656e-09 | 7.9772e-09 | 4.0555e-10 | 1.0049e-09 | 4.4918e-10 | 2.5448e-11 | 198358.594
288382.219 | 6.4597e-09 | 7.6949e-09 | 2.0921e-10 | 9.2989e-09 | 8.0373e-09 | 4.0072e-10 | 1.0085e-09 | 4.4049e-10 | 2.5811e-11 | 198370.75
288394.406 | 6.4242e-09 | 7.77e-09 | 2.0887e-10 | 9.3627e-09 | 7.9685e-09 | 4.047e-10 | 1.002e-09 | 4.426e-10 | 2.5654e-11 | 198382.937
288406.563 | 6.4208e-09 | 7.8201e-09 | 2.1123e-10 | 9.4277e-09 | 8.0665e-09 | 4.0255e-10 | 1.0098e-09 | 4.3829e-10 | 2.5375e-11 | 198395.094
288418.75 | 6.382e-09 | 7.7483e-09 | 2.0755e-10 | 9.337e-09 | 8.0984e-09 | 4.0273e-10 | 1.0134e-09 | 4.4209e-10 | 2.5488e-11 | 198407.281
288430.906 | 6.4927e-09 | 7.8013e-09 | 2.1031e-10 | 9.3361e-09 | 7.9656e-09 | 4.065e-10 | 1.018e-09 | 4.4158e-10 | 2.5411e-11 | 198419.437
288443.063 | 6.4791e-09 | 7.7358e-09 | 2.1101e-10 | 9.4252e-09 | 7.8926e-09 | 4.0782e-10 | 1.0242e-09 | 4.4003e-10 | 2.5674e-11 | 198431.594
288455.25 | 6.4623e-09 | 7.7193e-09 | 2.0746e-10 | 9.3392e-09 | 8.0885e-09 | 4.0153e-10 | 1.0158e-09 | 4.4463e-10 | 2.5526e-11 | 198443.781
288467.406 | 6.4016e-09 | 7.7572e-09 | 2.0964e-10 | 9.4179e-09 | 8.0596e-09 | 4.0506e-10 | 1.0105e-09 | 4.4781e-10 | 2.533e-11 | 198455.937
288479.563 | 6.482e-09 | 7.7446e-09 | 2.0959e-10 | 9.3545e-09 | 7.9343e-09 | 4.0619e-10 | 1.0075e-09 | 4.4394e-10 | 2.5549e-11 | 198468.094
288491.75 | 6.4289e-09 | 7.6724e-09 | 2.0805e-10 | 9.3757e-09 | 8.0989e-09 | 4.0611e-10 | 1.0144e-09 | 4.4358e-10 | 2.5639e-11 | 198480.281
288503.906 | 6.4278e-09 | 7.744e-09 | 2.0818e-10 | 9.3875e-09 | 8.1198e-09 | 4.0121e-10 | 1.0141e-09 | 4.4601e-10 | 2.5321e-11 | 198492.437
288516.063 | 6.4778e-09 | 7.6791e-09 | 2.1018e-10 | 9.4703e-09 | 8.0358e-09 | 3.9862e-10 | 1.0008e-09 | 4.4556e-10 | 2.5025e-11 | 198504.594
288528.25 | 6.4809e-09 | 7.6359e-09 | 2.1093e-10 | 9.3418e-09 | 8.0177e-09 | 4.0322e-10 | 1.0104e-09 | 4.4556e-10 | 2.5912e-11 | 198516.781
288540.406 | 6.4997e-09 | 7.7344e-09 | 2.1082e-10 | 9.4119e-09 | 8.0608e-09 | 4.051e-10 | 1.0062e-09 | 4.4474e-10 | 2.5671e-11 | 198528.937
288552.563 | 6.4759e-09 | 7.7537e-09 | 2.1113e-10 | 9.3288e-09 | 8.0272e-09 | 4.0552e-10 | 1.0064e-09 | 4.4183e-10 | 2.5438e-11 | 198541.094
288564.75 | 6.5117e-09 | 7.8418e-09 | 2.0853e-10 | 9.3582e-09 | 8.0521e-09 | 4.0106e-10 | 1.0124e-09 | 4.4816e-10 | 2.58e-11 | 198553.281
288576.906 | 6.4416e-09 | 7.8166e-09 | 2.0876e-10 | 9.3673e-09 | 8.0812e-09 | 4.0396e-10 | 1.0159e-09 | 4.4236e-10 | 2.5462e-11 | 198565.437
288589.063 | 6.3813e-09 | 7.7758e-09 | 2.1002e-10 | 9.3727e-09 | 8.0337e-09 | 4.0303e-10 | 9.9788e-10 | 4.4684e-10 | 2.5404e-11 | 198577.594
288601.25 | 6.3544e-09 | 7.7783e-09 | 2.0884e-10 | 9.3961e-09 | 8.0489e-09 | 4.0175e-10 | 1.0088e-09 | 4.4474e-10 | 2.5531e-11 | 198589.781
288613.406 | 6.4737e-09 | 7.7669e-09 | 2.0812e-10 | 9.3845e-09 | 8.0489e-09 | 4.0678e-10 | 1.0029e-09 | 4.404e-10 | 2.528e-11 | 198601.937
288625.563 | 6.4163e-09 | 7.7068e-09 | 2.1056e-10 | 9.3023e-09 | 7.9839e-09 | 4.0389e-10 | 1.0068e-09 | 4.4679e-10 | 2.5426e-11 | 198614.094
288637.75 | 6.4383e-09 | 7.7382e-09 | 2.0906e-10 | 9.3574e-09 | 8.0657e-09 | 4.0484e-10 | 1.0142e-09 | 4.4693e-10 | 2.5292e-11 | 198626.281
288649.906 | 6.4014e-09 | 7.7821e-09 | 2.0873e-10 | 9.359e-09 | 7.9064e-09 | 4.0285e-10 | 1.0133e-09 | 4.4159e-10 | 2.5291e-11 | 198638.437
288662.063 | 6.3868e-09 | 7.7456e-09 | 2.0908e-10 | 9.3667e-09 | 8.044e-09 | 4.0278e-10 | 1.0096e-09 | 4.4518e-10 | 2.5422e-11 | 198650.594
288674.25 | 6.4155e-09 | 7.6992e-09 | 2.09e-10 | 9.3314e-09 | 8.0301e-09 | 4.0203e-10 | 1.0125e-09 | 4.3946e-10 | 2.5175e-11 | 198662.781
288686.406 | 6.3998e-09 | 7.6657e-09 | 2.0695e-10 | 9.2216e-09 | 7.994e-09 | 4.0243e-10 | 1.0061e-09 | 4.4392e-10 | 2.5676e-11 | 198674.937
288698.563 | 6.4541e-09 | 7.8047e-09 | 2.0768e-10 | 9.2939e-09 | 7.9937e-09 | 4.011e-10 | 9.9961e-10 | 4.4783e-10 | 2.5308e-11 | 198687.094
288710.75 | 6.3517e-09 | 7.7448e-09 | 2.0845e-10 | 9.3604e-09 | 8.0213e-09 | 4.0649e-10 | 1.0003e-09 | 4.4349e-10 | 2.5565e-11 | 198699.281
288722.906 | 6.4286e-09 | 7.7532e-09 | 2.0914e-10 | 9.3111e-09 | 7.9438e-09 | 4.0388e-10 | 9.9944e-10 | 4.4794e-10 | 2.5434e-11 | 198711.437
288735.063 | 6.3838e-09 | 7.7683e-09 | 2.104e-10 | 9.4308e-09 | 7.9286e-09 | 4.0094e-10 | 1.0138e-09 | 4.4719e-10 | 2.5696e-11 | 198723.594
288747.25 | 6.4054e-09 | 7.7835e-09 | 2.0772e-10 | 9.2652e-09 | 8.0896e-09 | 4.0079e-10 | 1.0027e-09 | 4.3938e-10 | 2.531e-11 | 198735.781
288759.406 | 6.3995e-09 | 7.7504e-09 | 2.0962e-10 | 9.2186e-09 | 7.9873e-09 | 4.0135e-10 | 1.018e-09 | 4.4267e-10 | 2.5638e-11 | 198747.937
288771.563 | 6.4486e-09 | 7.7316e-09 | 2.062e-10 | 9.3042e-09 | 8.0042e-09 | 4.0507e-10 | 9.9908e-10 | 4.4223e-10 | 2.5489e-11 | 198760.094
288783.75 | 6.341e-09 | 7.7625e-09 | 2.0873e-10 | 9.2662e-09 | 8.0509e-09 | 4.0365e-10 | 1.0049e-09 | 4.4434e-10 | 2.5523e-11 | 198772.281
288795.906 | 6.3856e-09 | 7.7753e-09 | 2.1032e-10 | 9.293e-09 | 7.9955e-09 | 4.0048e-10 | 9.9153e-10 | 4.4439e-10 | 2.5523e-11 | 198784.437
288808.094 | 6.4683e-09 | 7.788e-09 | 2.0824e-10 | 9.2491e-09 | 8.0106e-09 | 4.0711e-10 | 9.9974e-10 | 4.4905e-10 | 2.5474e-11 | 198796.625
288820.25 | 6.4022e-09 | 7.7064e-09 | 2.1133e-10 | 9.3629e-09 | 8.0385e-09 | 4.0056e-10 | 1.01e-09 | 4.4989e-10 | 2.5501e-11 | 198808.781
288832.406 | 6.4172e-09 | 7.9098e-09 | 2.0751e-10 | 9.3744e-09 | 8.0411e-09 | 4.0358e-10 | 9.9892e-10 | 4.4306e-10 | 2.5164e-11 | 198820.937
288844.594 | 6.3608e-09 | 7.7964e-09 | 2.1058e-10 | 9.404e-09 | 8.0271e-09 | 4.0018e-10 | 1.0116e-09 | 4.414e-10 | 2.5634e-11 | 198833.125
288856.75 | 6.5565e-09 | 7.7975e-09 | 2.0786e-10 | 9.3627e-09 | 8.0715e-09 | 4.0235e-10 | 9.9971e-10 | 4.4237e-10 | 2.5731e-11 | 198845.281
288868.906 | 6.3359e-09 | 7.8335e-09 | 2.0958e-10 | 9.2836e-09 | 8.0603e-09 | 4.0558e-10 | 9.9972e-10 | 4.449e-10 | 2.5403e-11 | 198857.437
288881.094 | 6.5256e-09 | 7.8315e-09 | 2.0995e-10 | 9.3227e-09 | 8.0292e-09 | 4.0233e-10 | 1.0032e-09 | 4.4418e-10 | 2.5377e-11 | 198869.625
288893.25 | 6.4556e-09 | 7.6923e-09 | 2.1196e-10 | 9.391e-09 | 8.0457e-09 | 4.0778e-10 | 1.0127e-09 | 4.4262e-10 | 2.5642e-11 | 198881.781
288905.406 | 6.4316e-09 | 7.7561e-09 | 2.1159e-10 | 9.3313e-09 | 7.9412e-09 | 4.0279e-10 | 1.0142e-09 | 4.4423e-10 | 2.5507e-11 | 198893.937
288917.594 | 6.5024e-09 | 7.7668e-09 | 2.099e-10 | 9.4378e-09 | 7.9335e-09 | 4.0659e-10 | 1.0027e-09 | 4.4828e-10 | 2.5581e-11 | 198906.125
288929.75 | 6.4183e-09 | 7.7236e-09 | 2.0732e-10 | 9.3499e-09 | 8.012e-09 | 3.9976e-10 | 1.0017e-09 | 4.4805e-10 | 2.5322e-11 | 198918.281
288941.906 | 6.4524e-09 | 7.7007e-09 | 2.0723e-10 | 9.3487e-09 | 8.0038e-09 | 4.0471e-10 | 1.0006e-09 | 4.4053e-10 | 2.5678e-11 | 198930.437
288954.094 | 6.4802e-09 | 7.7237e-09 | 2.0929e-10 | 9.2958e-09 | 8.0375e-09 | 4.0306e-10 | 9.9722e-10 | 4.3901e-10 | 2.5397e-11 | 198942.625
288966.25 | 6.4633e-09 | 7.7088e-09 | 2.0902e-10 | 9.3132e-09 | 8.0485e-09 | 4.0111e-10 | 1.0042e-09 | 4.3919e-10 | 2.5355e-11 | 198954.781
288978.406 | 6.3471e-09 | 7.7417e-09 | 2.0873e-10 | 9.2715e-09 | 7.9923e-09 | 4.0405e-10 | 1.0065e-09 | 4.4434e-10 | 2.5276e-11 | 198966.937
288990.594 | 6.4547e-09 | 7.7468e-09 | 2.0546e-10 | 9.2658e-09 | 7.8717e-09 | 3.9999e-10 | 1.0071e-09 | 4.4278e-10 | 2.526e-11 | 198979.125
289002.75 | 6.3477e-09 | 7.7722e-09 | 2.1056e-10 | 9.2643e-09 | 8.019e-09 | 3.9717e-10 | 1.0149e-09 | 4.4451e-10 | 2.5166e-11 | 198991.281
289014.906 | 6.461e-09 | 7.8025e-09 | 2.0856e-10 | 9.2855e-09 | 8.0198e-09 | 4.0041e-10 | 1.0095e-09 | 4.4526e-10 | 2.5316e-11 | 199003.437
289027.094 | 6.4541e-09 | 7.7856e-09 | 2.0862e-10 | 9.3857e-09 | 7.9906e-09 | 3.9955e-10 | 1.0107e-09 | 4.4928e-10 | 2.5506e-11 | 199015.625
289039.25 | 6.3513e-09 | 7.6534e-09 | 2.0977e-10 | 9.2873e-09 | 7.8798e-09 | 4.0293e-10 | 1.0091e-09 | 4.4087e-10 | 2.5367e-11 | 199027.781
289051.406 | 6.3181e-09 | 7.743e-09 | 2.0948e-10 | 9.2414e-09 | 7.9143e-09 | 4.0109e-10 | 9.9352e-10 | 4.4298e-10 | 2.5481e-11 | 199039.937
289063.594 | 6.4728e-09 | 7.6614e-09 | 2.0696e-10 | 9.2664e-09 | 8.0438e-09 | 4.0167e-10 | 1.0023e-09 | 4.4203e-10 | 2.533e-11 | 199052.125
289075.75 | 6.4822e-09 | 7.6672e-09 | 2.093e-10 | 9.3179e-09 | 8.0326e-09 | 4.0298e-10 | 9.9597e-10 | 4.4258e-10 | 2.5204e-11 | 199064.281
289087.906 | 6.4525e-09 | 7.6746e-09 | 2.0662e-10 | 9.2102e-09 | 8.0204e-09 | 4.0088e-10 | 9.9565e-10 | 4.3527e-10 | 2.5447e-11 | 199076.437
289100.094 | 6.399e-09 | 7.7058e-09 | 2.0833e-10 | 9.2646e-09 | 8.0331e-09 | 4.0015e-10 | 1.0026e-09 | 4.4223e-10 | 2.5456e-11 | 199088.625
289112.25 | 6.4419e-09 | 7.7324e-09 | 2.0794e-10 | 9.355e-09 | 7.8816e-09 | 3.99e-10 | 9.9896e-10 | 4.4389e-10 | 2.5471e-11 | 199100.781
289124.406 | 6.4143e-09 | 7.7292e-09 | 2.092e-10 | 9.3501e-09 | 7.9557e-09 | 4.0053e-10 | 9.9456e-10 | 4.3783e-10 | 2.4992e-11 | 199112.937
289136.594 | 6.3974e-09 | 7.7145e-09 | 2.1047e-10 | 9.2249e-09 | 7.97e-09 | 4.0621e-10 | 1.0156e-09 | 4.4637e-10 | 2.5549e-11 | 199125.125
289148.75 | 6.3694e-09 | 7.7248e-09 | 2.1064e-10 | 9.2243e-09 | 8.0247e-09 | 4.0168e-10 | 1.0101e-09 | 4.4389e-10 | 2.4908e-11 | 199137.281
289160.938 | 6.4362e-09 | 7.7267e-09 | 2.1051e-10 | 9.294e-09 | 7.9129e-09 | 4.0512e-10 | 9.9917e-10 | 4.4471e-10 | 2.5269e-11 | 199149.469
289173.094 | 6.4677e-09 | 7.7165e-09 | 2.0802e-10 | 9.2938e-09 | 7.9986e-09 | 3.9772e-10 | 1.0048e-09 | 4.4177e-10 | 2.5261e-11 | 199161.625
289185.25 | 6.3682e-09 | 7.6373e-09 | 2.0902e-10 | 9.2922e-09 | 7.8827e-09 | 3.9628e-10 | 9.943e-10 | 4.394e-10 | 2.5036e-11 | 199173.781
289197.438 | 6.4223e-09 | 7.6918e-09 | 2.1002e-10 | 9.2621e-09 | 7.9355e-09 | 3.9902e-10 | 1.0014e-09 | 4.4048e-10 | 2.5325e-11 | 199185.969
289209.594 | 6.3387e-09 | 7.7454e-09 | 2.0689e-10 | 9.2256e-09 | 7.9546e-09 | 4.0156e-10 | 9.9119e-10 | 4.3951e-10 | 2.5425e-11 | 199198.125
289221.75 | 6.4388e-09 | 7.6812e-09 | 2.0517e-10 | 9.3135e-09 | 7.9567e-09 | 3.9881e-10 | 1.0083e-09 | 4.4237e-10 | 2.5161e-11 | 199210.281
289233.938 | 6.3674e-09 | 7.663e-09 | 2.0859e-10 | 9.232e-09 | 7.9979e-09 | 4.0185e-10 | 1.003e-09 | 4.37e-10 | 2.528e-11 | 199222.469
289246.094 | 6.345e-09 | 7.7449e-09 | 2.0799e-10 | 9.2691e-09 | 7.9142e-09 | 3.9991e-10 | 1.0047e-09 | 4.3854e-10 | 2.5332e-11 | 199234.625
289258.25 | 6.4519e-09 | 7.584e-09 | 2.0663e-10 | 9.2492e-09 | 7.9384e-09 | 4.0068e-10 | 9.914e-10 | 4.3453e-10 | 2.5145e-11 | 199246.781
289270.438 | 6.4233e-09 | 7.6752e-09 | 2.0696e-10 | 9.2927e-09 | 7.9426e-09 | 4.0233e-10 | 9.9643e-10 | 4.4276e-10 | 2.5311e-11 | 199258.969
289282.594 | 6.3653e-09 | 7.709e-09 | 2.0706e-10 | 9.1942e-09 | 7.9972e-09 | 3.9987e-10 | 1.0005e-09 | 4.382e-10 | 2.5178e-11 | 199271.125
289294.75 | 6.3666e-09 | 7.7651e-09 | 2.0769e-10 | 9.262e-09 | 7.9508e-09 | 3.9975e-10 | 1.0084e-09 | 4.4213e-10 | 2.5135e-11 | 199283.281
289306.938 | 6.4417e-09 | 7.6653e-09 | 2.0638e-10 | 9.3248e-09 | 7.8067e-09 | 4.0131e-10 | 1.0056e-09 | 4.3595e-10 | 2.5354e-11 | 199295.469
289319.094 | 6.4014e-09 | 7.7338e-09 | 2.0509e-10 | 9.2409e-09 | 7.9475e-09 | 3.977e-10 | 9.8959e-10 | 4.3887e-10 | 2.5239e-11 | 199307.625
289331.25 | 6.3407e-09 | 7.6401e-09 | 2.0643e-10 | 9.2526e-09 | 8.0011e-09 | 4.0243e-10 | 1.004e-09 | 4.4282e-10 | 2.5348e-11 | 199319.781
289343.438 | 6.4167e-09 | 7.7033e-09 | 2.0453e-10 | 9.275e-09 | 7.8929e-09 | 4.0014e-10 | 9.9602e-10 | 4.3859e-10 | 2.5081e-11 | 199331.969
289355.594 | 6.3397e-09 | 7.6334e-09 | 2.0721e-10 | 9.1139e-09 | 7.9224e-09 | 3.9755e-10 | 9.9139e-10 | 4.3517e-10 | 2.5204e-11 | 199344.125
289367.75 | 6.3143e-09 | 7.7014e-09 | 2.0701e-10 | 9.1804e-09 | 7.9811e-09 | 3.9598e-10 | 9.9694e-10 | 4.418e-10 | 2.5158e-11 | 199356.281
289379.938 | 6.328e-09 | 7.7299e-09 | 2.0696e-10 | 9.2579e-09 | 7.9859e-09 | 3.9922e-10 | 9.9605e-10 | 4.4245e-10 | 2.5165e-11 | 199368.469
289392.094 | 6.3564e-09 | 7.7359e-09 | 2.0609e-10 | 9.308e-09 | 8.0232e-09 | 3.9828e-10 | 1.0002e-09 | 4.4393e-10 | 2.5177e-11 | 199380.625
289404.25 | 6.3475e-09 | 7.6831e-09 | 2.0614e-10 | 9.1856e-09 | 8.0159e-09 | 3.957e-10 | 1.0004e-09 | 4.3634e-10 | 2.5595e-11 | 199392.781
289416.438 | 6.4023e-09 | 7.7083e-09 | 2.0548e-10 | 9.2781e-09 | 7.9051e-09 | 4.0027e-10 | 1.0016e-09 | 4.361e-10 | 2.5445e-11 | 199404.969
289428.594 | 6.4386e-09 | 7.734e-09 | 2.0832e-10 | 9.2304e-09 | 7.9199e-09 | 4.028e-10 | 9.9705e-10 | 4.3821e-10 | 2.5346e-11 | 199417.125
289440.75 | 6.4159e-09 | 7.6534e-09 | 2.0704e-10 | 9.2361e-09 | 7.9707e-09 | 4.0009e-10 | 1.004e-09 | 4.4051e-10 | 2.5236e-11 | 199429.281
289452.938 | 6.3557e-09 | 7.7193e-09 | 2.0674e-10 | 9.2951e-09 | 7.9799e-09 | 4.0173e-10 | 1.0052e-09 | 4.3683e-10 | 2.5226e-11 | 199441.469
289465.094 | 6.3669e-09 | 7.6698e-09 | 2.0955e-10 | 9.2616e-09 | 8.0001e-09 | 4.0072e-10 | 1.007e-09 | 4.3583e-10 | 2.5611e-11 | 199453.625
289477.25 | 6.3648e-09 | 7.6739e-09 | 2.0913e-10 | 9.2761e-09 | 8.0011e-09 | 4.0013e-10 | 9.9972e-10 | 4.4123e-10 | 2.5371e-11 | 199465.781
289489.438 | 6.4586e-09 | 7.722e-09 | 2.0827e-10 | 9.3476e-09 | 7.9767e-09 | 4.0365e-10 | 1.0036e-09 | 4.427e-10 | 2.5356e-11 | 199477.969
289501.594 | 6.3689e-09 | 7.6893e-09 | 2.0544e-10 | 9.2381e-09 | 8.0058e-09 | 3.9782e-10 | 1.0143e-09 | 4.3929e-10 | 2.4916e-11 | 199490.125
289513.75 | 6.3524e-09 | 7.7193e-09 | 2.07e-10 | 9.2844e-09 | 7.9611e-09 | 3.9762e-10 | 9.8636e-10 | 4.3738e-10 | 2.5248e-11 | 199502.281
289525.938 | 6.4125e-09 | 7.6463e-09 | 2.0741e-10 | 9.3096e-09 | 7.9447e-09 | 4.0496e-10 | 9.9874e-10 | 4.432e-10 | 2.4734e-11 | 199514.469
289538.094 | 6.3598e-09 | 7.6969e-09 | 2.0778e-10 | 9.224e-09 | 7.9485e-09 | 4.0131e-10 | 1.0045e-09 | 4.3682e-10 | 2.5288e-11 | 199526.625
289550.281 | 6.4036e-09 | 7.7131e-09 | 2.0759e-10 | 9.3208e-09 | 7.9306e-09 | 4.0037e-10 | 1.0037e-09 | 4.3825e-10 | 2.5162e-11 | 199538.812
289562.438 | 6.3254e-09 | 7.6223e-09 | 2.0624e-10 | 9.2725e-09 | 7.9424e-09 | 3.9798e-10 | 9.9404e-10 | 4.4282e-10 | 2.5103e-11 | 199550.969
289574.594 | 6.419e-09 | 7.6946e-09 | 2.0636e-10 | 9.2159e-09 | 7.8937e-09 | 3.9662e-10 | 9.971e-10 | 4.3893e-10 | 2.5266e-11 | 199563.125
289586.781 | 6.3159e-09 | 7.6761e-09 | 2.046e-10 | 9.1218e-09 | 7.951e-09 | 3.9938e-10 | 1.0048e-09 | 4.3595e-10 | 2.5653e-11 | 199575.312
289598.938 | 6.412e-09 | 7.7254e-09 | 2.0628e-10 | 9.1985e-09 | 7.926e-09 | 3.9954e-10 | 1.0044e-09 | 4.3628e-10 | 2.5325e-11 | 199587.469
289611.094 | 6.4399e-09 | 7.6429e-09 | 2.0476e-10 | 9.1927e-09 | 7.8629e-09 | 3.9958e-10 | 9.9698e-10 | 4.3607e-10 | 2.5736e-11 | 199599.625
289623.281 | 6.4072e-09 | 7.7957e-09 | 2.0582e-10 | 9.3672e-09 | 8.0274e-09 | 3.9985e-10 | 9.8935e-10 | 4.3862e-10 | 2.54e-11 | 199611.812
289635.438 | 6.3844e-09 | 7.7218e-09 | 2.0846e-10 | 9.209e-09 | 7.9776e-09 | 3.973e-10 | 9.9383e-10 | 4.3845e-10 | 2.5145e-11 | 199623.969
289647.594 | 6.3763e-09 | 7.8033e-09 | 2.0587e-10 | 9.2768e-09 | 7.977e-09 | 4.007e-10 | 9.9117e-10 | 4.3935e-10 | 2.5354e-11 | 199636.125
289659.781 | 6.3768e-09 | 7.6723e-09 | 2.0687e-10 | 9.3154e-09 | 7.9081e-09 | 4.0044e-10 | 9.991e-10 | 4.4006e-10 | 2.5012e-11 | 199648.312
289671.938 | 6.2893e-09 | 7.705e-09 | 2.069e-10 | 9.3422e-09 | 7.8948e-09 | 3.9931e-10 | 1.0068e-09 | 4.4001e-10 | 2.5124e-11 | 199660.469
289684.094 | 6.3992e-09 | 7.6282e-09 | 2.0591e-10 | 9.369e-09 | 7.7961e-09 | 3.9554e-10 | 1.0004e-09 | 4.4057e-10 | 2.5236e-11 | 199672.625
289696.281 | 6.3417e-09 | 7.6761e-09 | 2.0576e-10 | 9.2877e-09 | 7.9565e-09 | 3.9439e-10 | 9.9271e-10 | 4.3684e-10 | 2.5363e-11 | 199684.812
289708.438 | 6.398e-09 | 7.686e-09 | 2.0701e-10 | 9.2235e-09 | 7.9287e-09 | 3.9828e-10 | 9.8822e-10 | 4.3765e-10 | 2.5138e-11 | 199696.969
289720.594 | 6.3489e-09 | 7.7287e-09 | 2.0561e-10 | 9.2426e-09 | 7.9674e-09 | 3.9831e-10 | 9.9027e-10 | 4.3642e-10 | 2.5232e-11 | 199709.125
289732.781 | 6.3249e-09 | 7.7461e-09 | 2.0699e-10 | 9.3285e-09 | 7.9299e-09 | 3.9959e-10 | 1.0136e-09 | 4.4244e-10 | 2.5376e-11 | 199721.312
289744.938 | 6.3679e-09 | 7.7099e-09 | 2.0843e-10 | 9.229e-09 | 7.9894e-09 | 3.9668e-10 | 1.0014e-09 | 4.3388e-10 | 2.5183e-11 | 199733.469
289757.094 | 6.3369e-09 | 7.6201e-09 | 2.0568e-10 | 9.2344e-09 | 7.9364e-09 | 3.9726e-10 | 1.0034e-09 | 4.3852e-10 | 2.5508e-11 | 199745.625
289769.281 | 6.3182e-09 | 7.7038e-09 | 2.0565e-10 | 9.3911e-09 | 7.9645e-09 | 3.9711e-10 | 9.9906e-10 | 4.4112e-10 | 2.5378e-11 | 199757.812
289781.438 | 6.4157e-09 | 7.6804e-09 | 2.0737e-10 | 9.1969e-09 | 7.8219e-09 | 3.9415e-10 | 9.91e-10 | 4.4028e-10 | 2.5205e-11 | 199769.969
289793.594 | 6.4062e-09 | 7.6363e-09 | 2.0673e-10 | 9.2423e-09 | 7.8957e-09 | 3.9965e-10 | 9.9167e-10 | 4.3807e-10 | 2.5468e-11 | 199782.125
289805.781 | 6.3865e-09 | 7.6951e-09 | 2.0629e-10 | 9.281e-09 | 7.8573e-09 | 3.9613e-10 | 9.9271e-10 | 4.4327e-10 | 2.5251e-11 | 199794.312
289817.938 | 6.4163e-09 | 7.716e-09 | 2.0446e-10 | 9.2599e-09 | 8.0112e-09 | 4.0216e-10 | 1.0045e-09 | 4.3944e-10 | 2.5003e-11 | 199806.469
289830.094 | 6.368e-09 | 7.7651e-09 | 2.0781e-10 | 9.2344e-09 | 7.9655e-09 | 3.9851e-10 | 1.0094e-09 | 4.4001e-10 | 2.5239e-11 | 199818.625
289842.281 | 6.3827e-09 | 7.74e-09 | 2.0773e-10 | 9.2885e-09 | 8.04e-09 | 3.973e-10 | 9.9753e-10 | 4.3673e-10 | 2.5222e-11 | 199830.812
289854.438 | 6.4479e-09 | 7.7534e-09 | 2.0802e-10 | 9.2882e-09 | 7.9913e-09 | 3.9901e-10 | 9.9024e-10 | 4.4255e-10 | 2.5629e-11 | 199842.969
289866.594 | 6.4006e-09 | 7.7239e-09 | 2.0951e-10 | 9.3381e-09 | 8.0345e-09 | 4.0411e-10 | 9.9353e-10 | 4.4481e-10 | 2.51e-11 | 199855.125
289878.781 | 6.3994e-09 | 7.7382e-09 | 2.0647e-10 | 9.248e-09 | 7.9418e-09 | 3.969e-10 | 1.0105e-09 | 4.457e-10 | 2.5409e-11 | 199867.312
289890.938 | 6.4685e-09 | 7.6985e-09 | 2.0884e-10 | 9.2372e-09 | 7.9338e-09 | 3.9945e-10 | 1.0084e-09 | 4.4299e-10 | 2.5312e-11 | 199879.469
289903.094 | 6.3482e-09 | 7.676e-09 | 2.0775e-10 | 9.3446e-09 | 7.9885e-09 | 3.9783e-10 | 1.0018e-09 | 4.3951e-10 | 2.558e-11 | 199891.625
289915.281 | 6.4313e-09 | 7.7843e-09 | 2.0556e-10 | 9.2124e-09 | 8.0098e-09 | 4.0016e-10 | 1.003e-09 | 4.4095e-10 | 2.5397e-11 | 199903.812
289927.438 | 6.3804e-09 | 7.6245e-09 | 2.0547e-10 | 9.2438e-09 | 7.9886e-09 | 3.9899e-10 | 9.9441e-10 | 4.4092e-10 | 2.5162e-11 | 199915.969
289939.625 | 6.3112e-09 | 7.7654e-09 | 2.0803e-10 | 9.3202e-09 | 7.9301e-09 | 3.9756e-10 | 9.9264e-10 | 4.4194e-10 | 2.5257e-11 | 199928.156
289951.781 | 6.2625e-09 | 7.7687e-09 | 2.0662e-10 | 9.3907e-09 | 7.8896e-09 | 4.0201e-10 | 9.9878e-10 | 4.452e-10 | 2.5211e-11 | 199940.312
289963.938 | 6.367e-09 | 7.6526e-09 | 2.0777e-10 | 9.2149e-09 | 7.9167e-09 | 3.9967e-10 | 9.9865e-10 | 4.4438e-10 | 2.5669e-11 | 199952.469
289976.125 | 6.4526e-09 | 7.7005e-09 | 2.0863e-10 | 9.2839e-09 | 7.8576e-09 | 4.0017e-10 | 1.0026e-09 | 4.4468e-10 | 2.5384e-11 | 199964.656
289988.281 | 6.4006e-09 | 7.6946e-09 | 2.1023e-10 | 9.4116e-09 | 8.0551e-09 | 4.0191e-10 | 1.0036e-09 | 4.4235e-10 | 2.5017e-11 | 199976.812
290000.438 | 6.4295e-09 | 7.663e-09 | 2.085e-10 | 9.328e-09 | 7.9561e-09 | 3.9863e-10 | 1.0017e-09 | 4.4433e-10 | 2.5224e-11 | 199988.969
290012.625 | 6.4393e-09 | 7.6874e-09 | 2.0798e-10 | 9.3985e-09 | 8.0023e-09 | 3.9949e-10 | 1.0099e-09 | 4.4092e-10 | 2.5383e-11 | 200001.156
290024.781 | 6.414e-09 | 7.7148e-09 | 2.0765e-10 | 9.2599e-09 | 8.0023e-09 | 3.9846e-10 | 1.0027e-09 | 4.4389e-10 | 2.5651e-11 | 200013.312
290036.938 | 6.4648e-09 | 7.7619e-09 | 2.0896e-10 | 9.2319e-09 | 8.0357e-09 | 4.0076e-10 | 9.9817e-10 | 4.3777e-10 | 2.5057e-11 | 200025.469
290049.125 | 6.4606e-09 | 7.7018e-09 | 2.1031e-10 | 9.31e-09 | 7.9688e-09 | 4.0141e-10 | 9.9284e-10 | 4.3793e-10 | 2.5429e-11 | 200037.656
290061.281 | 6.3556e-09 | 7.7056e-09 | 2.0635e-10 | 9.2567e-09 | 7.9535e-09 | 4.0005e-10 | 9.9872e-10 | 4.4249e-10 | 2.554e-11 | 200049.812
290073.438 | 6.4279e-09 | 7.7572e-09 | 2.096e-10 | 9.2501e-09 | 8.0096e-09 | 3.9873e-10 | 1.0033e-09 | 4.4521e-10 | 2.5397e-11 | 200061.969
290085.625 | 6.5023e-09 | 7.6437e-09 | 2.0948e-10 | 9.3321e-09 | 8.0169e-09 | 4.0417e-10 | 1.0019e-09 | 4.4034e-10 | 2.5293e-11 | 200074.156
290097.781 | 6.4296e-09 | 7.6548e-09 | 2.0858e-10 | 9.2968e-09 | 8.019e-09 | 4.0175e-10 | 1.0075e-09 | 4.4506e-10 | 2.5332e-11 | 200086.312
290109.938 | 6.4336e-09 | 7.6219e-09 | 2.0743e-10 | 9.2403e-09 | 7.9582e-09 | 3.9647e-10 | 1.0039e-09 | 4.433e-10 | 2.5496e-11 | 200098.469
290122.125 | 6.3809e-09 | 7.6556e-09 | 2.094e-10 | 9.2952e-09 | 7.9124e-09 | 3.9924e-10 | 1.02e-09 | 4.4592e-10 | 2.5345e-11 | 200110.656
290134.281 | 6.3754e-09 | 7.7308e-09 | 2.0932e-10 | 9.3328e-09 | 8.0378e-09 | 3.9625e-10 | 1.0076e-09 | 4.3907e-10 | 2.5294e-11 | 200122.812
290146.438 | 6.3342e-09 | 7.7295e-09 | 2.0756e-10 | 9.2999e-09 | 7.9336e-09 | 4.0045e-10 | 9.9111e-10 | 4.4323e-10 | 2.5328e-11 | 200134.969
290158.625 | 6.3824e-09 | 7.6795e-09 | 2.0837e-10 | 9.3473e-09 | 7.8991e-09 | 4.0089e-10 | 1.003e-09 | 4.3862e-10 | 2.5314e-11 | 200147.156
290170.781 | 6.3927e-09 | 7.6175e-09 | 2.0772e-10 | 9.1483e-09 | 8.0124e-09 | 3.9724e-10 | 1.0086e-09 | 4.3765e-10 | 2.5423e-11 | 200159.312
290182.938 | 6.3694e-09 | 7.6368e-09 | 2.0985e-10 | 9.294e-09 | 7.8806e-09 | 3.9608e-10 | 1.0151e-09 | 4.454e-10 | 2.551e-11 | 200171.469
290195.125 | 6.3789e-09 | 7.6797e-09 | 2.0832e-10 | 9.2405e-09 | 7.9698e-09 | 4.0021e-10 | 9.9555e-10 | 4.4275e-10 | 2.514e-11 | 200183.656
290207.281 | 6.3636e-09 | 7.6822e-09 | 2.0903e-10 | 9.2781e-09 | 7.9149e-09 | 3.9949e-10 | 9.976e-10 | 4.3889e-10 | 2.54e-11 | 200195.812
290219.438 | 6.3958e-09 | 7.6565e-09 | 2.0773e-10 | 9.2859e-09 | 7.9816e-09 | 3.987e-10 | 1.0072e-09 | 4.3932e-10 | 2.534e-11 | 200207.969
290231.625 | 6.3388e-09 | 7.6158e-09 | 2.0547e-10 | 9.3232e-09 | 7.8865e-09 | 3.9908e-10 | 1.0028e-09 | 4.4327e-10 | 2.5366e-11 | 200220.156
290243.781 | 6.422e-09 | 7.6695e-09 | 2.1055e-10 | 9.286e-09 | 7.9586e-09 | 3.9487e-10 | 1.0012e-09 | 4.4519e-10 | 2.5124e-11 | 200232.312
290255.938 | 6.3852e-09 | 7.6918e-09 | 2.085e-10 | 9.2762e-09 | 7.9468e-09 | 4.0003e-10 | 9.9829e-10 | 4.3881e-10 | 2.5308e-11 | 200244.469
290268.125 | 6.3928e-09 | 7.696e-09 | 2.0706e-10 | 9.2437e-09 | 7.9356e-09 | 3.9628e-10 | 9.9464e-10 | 4.4127e-10 | 2.5404e-11 | 200256.656
290280.281 | 6.3614e-09 | 7.527e-09 | 2.0671e-10 | 9.2278e-09 | 7.8912e-09 | 3.9941e-10 | 1.0013e-09 | 4.4043e-10 | 2.5392e-11 | 200268.812
290292.438 | 6.4147e-09 | 7.6805e-09 | 2.0782e-10 | 9.3038e-09 | 7.9782e-09 | 3.99e-10 | 9.9647e-10 | 4.4449e-10 | 2.5182e-11 | 200280.969
290304.625 | 6.3628e-09 | 7.6506e-09 | 2.06e-10 | 9.3143e-09 | 7.9274e-09 | 3.9873e-10 | 9.8558e-10 | 4.3633e-10 | 2.5099e-11 | 200293.156
290316.781 | 6.372e-09 | 7.7301e-09 | 2.0752e-10 | 9.2274e-09 | 7.9368e-09 | 4.0016e-10 | 9.9012e-10 | 4.4224e-10 | 2.5379e-11 | 200305.312
290328.969 | 6.3181e-09 | 7.8025e-09 | 2.0641e-10 | 9.2768e-09 | 7.9577e-09 | 4.0393e-10 | 9.9585e-10 | 4.398e-10 | 2.5122e-11 | 200317.5
290341.125 | 6.3371e-09 | 7.6428e-09 | 2.0748e-10 | 9.1717e-09 | 7.9524e-09 | 3.9996e-10 | 9.9498e-10 | 4.4655e-10 | 2.5281e-11 | 200329.656
290353.281 | 6.3508e-09 | 7.7168e-09 | 2.0613e-10 | 9.2797e-09 | 7.9174e-09 | 3.9721e-10 | 9.9752e-10 | 4.3816e-10 | 2.518e-11 | 200341.812
290365.469 | 6.3876e-09 | 7.6542e-09 | 2.0883e-10 | 9.1919e-09 | 8.0174e-09 | 3.9606e-10 | 9.9633e-10 | 4.3469e-10 | 2.5237e-11 | 200354
290377.625 | 6.3443e-09 | 7.7719e-09 | 2.0678e-10 | 9.2349e-09 | 7.9449e-09 | 3.9682e-10 | 9.9913e-10 | 4.365e-10 | 2.5166e-11 | 200366.156
290389.781 | 6.3704e-09 | 7.6769e-09 | 2.0784e-10 | 9.2793e-09 | 8.0021e-09 | 3.964e-10 | 9.8982e-10 | 4.3914e-10 | 2.5201e-11 | 200378.312
290401.969 | 6.3725e-09 | 7.644e-09 | 2.0656e-10 | 9.2919e-09 | 7.8503e-09 | 3.9965e-10 | 9.9484e-10 | 4.3796e-10 | 2.4988e-11 | 200390.5
290414.125 | 6.3716e-09 | 7.5808e-09 | 2.0553e-10 | 9.2193e-09 | 7.9333e-09 | 3.9715e-10 | 9.9482e-10 | 4.426e-10 | 2.5101e-11 | 200402.656
290426.281 | 6.3707e-09 | 7.6333e-09 | 2.0467e-10 | 9.269e-09 | 7.9133e-09 | 3.9929e-10 | 9.9765e-10 | 4.368e-10 | 2.5128e-11 | 200414.812
290438.469 | 6.3456e-09 | 7.6582e-09 | 2.0728e-10 | 9.3255e-09 | 7.912e-09 | 3.9686e-10 | 9.8935e-10 | 4.3879e-10 | 2.4978e-11 | 200427
290450.625 | 6.4427e-09 | 7.5479e-09 | 2.0715e-10 | 9.164e-09 | 7.8828e-09 | 3.9673e-10 | 9.9751e-10 | 4.3491e-10 | 2.5005e-11 | 200439.156
290462.781 | 6.3694e-09 | 7.5808e-09 | 2.0741e-10 | 9.2375e-09 | 7.8633e-09 | 3.9891e-10 | 9.9874e-10 | 4.3711e-10 | 2.4864e-11 | 200451.312
290474.969 | 6.3514e-09 | 7.6545e-09 | 2.0433e-10 | 9.1003e-09 | 7.9741e-09 | 3.9513e-10 | 9.8508e-10 | 4.3541e-10 | 2.4807e-11 | 200463.5
290487.125 | 6.314e-09 | 7.635e-09 | 2.0769e-10 | 9.2255e-09 | 7.9875e-09 | 3.9738e-10 | 9.8891e-10 | 4.3739e-10 | 2.5239e-11 | 200475.656
290499.281 | 6.284e-09 | 7.6316e-09 | 2.0416e-10 | 9.2419e-09 | 7.8996e-09 | 3.9725e-10 | 9.8619e-10 | 4.3622e-10 | 2.5025e-11 | 200487.812
290511.469 | 6.4034e-09 | 7.6764e-09 | 2.0656e-10 | 9.2297e-09 | 7.9214e-09 | 4.0388e-10 | 9.9557e-10 | 4.354e-10 | 2.4941e-11 | 200500
290523.625 | 6.3401e-09 | 7.6326e-09 | 2.0247e-10 | 9.2873e-09 | 7.911e-09 | 3.9469e-10 | 9.8891e-10 | 4.3567e-10 | 2.515e-11 | 200512.156
290535.781 | 6.3295e-09 | 7.6111e-09 | 2.0524e-10 | 9.2099e-09 | 7.8734e-09 | 3.9321e-10 | 9.9905e-10 | 4.3602e-10 | 2.5612e-11 | 200524.312
290547.969 | 6.3691e-09 | 7.7038e-09 | 2.0625e-10 | 9.2081e-09 | 7.9002e-09 | 3.933e-10 | 9.9531e-10 | 4.3735e-10 | 2.4996e-11 | 200536.5
290560.125 | 6.3186e-09 | 7.6664e-09 | 2.0615e-10 | 9.2388e-09 | 7.8477e-09 | 3.9759e-10 | 9.8159e-10 | 4.3763e-10 | 2.4972e-11 | 200548.656
290572.281 | 6.3455e-09 | 7.6913e-09 | 2.0632e-10 | 9.294e-09 | 8.001e-09 | 4.0023e-10 | 9.9496e-10 | 4.4221e-10 | 2.5092e-11 | 200560.812
290584.469 | 6.3731e-09 | 7.6393e-09 | 2.0644e-10 | 9.3255e-09 | 7.8659e-09 | 3.9905e-10 | 9.8984e-10 | 4.3745e-10 | 2.5427e-11 | 200573
290596.625 | 6.3836e-09 | 7.6668e-09 | 2.0765e-10 | 9.1773e-09 | 7.8346e-09 | 3.977e-10 | 9.9378e-10 | 4.3926e-10 | 2.5135e-11 | 200585.156
290608.781 | 6.3907e-09 | 7.637e-09 | 2.0611e-10 | 9.1578e-09 | 7.9226e-09 | 3.9602e-10 | 9.9562e-10 | 4.3834e-10 | 2.5049e-11 | 200597.312
290620.969 | 6.3656e-09 | 7.6943e-09 | 2.0798e-10 | 9.1348e-09 | 7.819e-09 | 3.9631e-10 | 9.9204e-10 | 4.3787e-10 | 2.498e-11 | 200609.5
290633.125 | 6.3796e-09 | 7.6987e-09 | 2.0596e-10 | 9.1907e-09 | 7.9155e-09 | 3.9695e-10 | 9.9504e-10 | 4.3979e-10 | 2.5431e-11 | 200621.656
290645.281 | 6.368e-09 | 7.6734e-09 | 2.0732e-10 | 9.1876e-09 | 7.8991e-09 | 3.9551e-10 | 9.8736e-10 | 4.3515e-10 | 2.5258e-11 | 200633.812
290657.469 | 6.4003e-09 | 7.5453e-09 | 2.058e-10 | 9.1228e-09 | 7.8474e-09 | 3.9263e-10 | 9.8186e-10 | 4.3509e-10 | 2.512e-11 | 200646
290669.625 | 6.3741e-09 | 7.6329e-09 | 2.0612e-10 | 9.2105e-09 | 7.9276e-09 | 3.959e-10 | 9.974e-10 | 4.3731e-10 | 2.4821e-11 | 200658.156
290681.813 | 6.3775e-09 | 7.6051e-09 | 2.0295e-10 | 9.1238e-09 | 7.8674e-09 | 3.9703e-10 | 9.9922e-10 | 4.344e-10 | 2.5143e-11 | 200670.344
290693.969 | 6.3962e-09 | 7.6191e-09 | 2.0728e-10 | 9.2786e-09 | 7.8661e-09 | 3.9586e-10 | 9.9079e-10 | 4.3822e-10 | 2.487e-11 | 200682.5
290706.125 | 6.2991e-09 | 7.7068e-09 | 2.0482e-10 | 9.2269e-09 | 7.8461e-09 | 3.9573e-10 | 9.9241e-10 | 4.3894e-10 | 2.4875e-11 | 200694.656
290718.313 | 6.3733e-09 | 7.6004e-09 | 2.048e-10 | 9.1785e-09 | 7.8955e-09 | 3.9421e-10 | 9.9424e-10 | 4.3258e-10 | 2.5118e-11 | 200706.844
290730.469 | 6.3473e-09 | 7.6377e-09 | 2.0504e-10 | 9.1505e-09 | 7.8859e-09 | 3.9359e-10 | 9.9387e-10 | 4.3579e-10 | 2.5099e-11 | 200719
290742.625 | 6.3673e-09 | 7.6362e-09 | 2.0783e-10 | 9.1295e-09 | 7.8563e-09 | 3.9048e-10 | 9.9645e-10 | 4.3384e-10 | 2.4878e-11 | 200731.156
290754.813 | 6.3577e-09 | 7.5577e-09 | 2.048e-10 | 9.1216e-09 | 7.9332e-09 | 3.9923e-10 | 9.9081e-10 | 4.3209e-10 | 2.518e-11 | 200743.344
290766.969 | 6.3453e-09 | 7.585e-09 | 2.0477e-10 | 9.0106e-09 | 7.9522e-09 | 3.9614e-10 | 9.8445e-10 | 4.3245e-10 | 2.5027e-11 | 200755.5
290779.125 | 6.2773e-09 | 7.668e-09 | 2.0265e-10 | 9.076e-09 | 7.7698e-09 | 3.9387e-10 | 9.9469e-10 | 4.3429e-10 | 2.5016e-11 | 200767.656
290791.313 | 6.4191e-09 | 7.6723e-09 | 2.0505e-10 | 9.0923e-09 | 7.7947e-09 | 3.9447e-10 | 9.9002e-10 | 4.3953e-10 | 2.4916e-11 | 200779.844
290803.469 | 6.2536e-09 | 7.7518e-09 | 2.0547e-10 | 9.1292e-09 | 7.8259e-09 | 3.9411e-10 | 9.8423e-10 | 4.3691e-10 | 2.5051e-11 | 200792
290815.625 | 6.275e-09 | 7.5859e-09 | 2.058e-10 | 9.1394e-09 | 7.946e-09 | 3.9362e-10 | 9.8585e-10 | 4.3768e-10 | 2.5254e-11 | 200804.156
290827.813 | 6.3527e-09 | 7.6551e-09 | 2.059e-10 | 9.1869e-09 | 7.894e-09 | 3.9674e-10 | 9.9681e-10 | 4.3614e-10 | 2.5046e-11 | 200816.344
290839.969 | 6.2962e-09 | 7.6982e-09 | 2.0504e-10 | 9.1017e-09 | 7.8671e-09 | 3.9425e-10 | 9.842e-10 | 4.3818e-10 | 2.5129e-11 | 200828.5
290852.125 | 6.2498e-09 | 7.6699e-09 | 2.0411e-10 | 9.1398e-09 | 8.0351e-09 | 3.9227e-10 | 9.9367e-10 | 4.3129e-10 | 2.4808e-11 | 200840.656
290864.313 | 6.3998e-09 | 7.7388e-09 | 2.0613e-10 | 9.2497e-09 | 7.893e-09 | 3.9586e-10 | 9.8637e-10 | 4.4195e-10 | 2.5094e-11 | 200852.844
290876.469 | 6.3676e-09 | 7.6983e-09 | 2.0473e-10 | 9.1977e-09 | 7.8623e-09 | 3.9097e-10 | 9.8894e-10 | 4.3432e-10 | 2.4783e-11 | 200865
290888.625 | 6.3973e-09 | 7.6513e-09 | 2.0584e-10 | 9.2149e-09 | 7.9615e-09 | 3.9606e-10 | 9.9919e-10 | 4.3514e-10 | 2.5299e-11 | 200877.156
290900.813 | 6.3864e-09 | 7.6356e-09 | 2.0603e-10 | 9.1171e-09 | 7.89e-09 | 3.9126e-10 | 9.9113e-10 | 4.3295e-10 | 2.4797e-11 | 200889.344
290912.969 | 6.3849e-09 | 7.6009e-09 | 2.0409e-10 | 9.2283e-09 | 7.9645e-09 | 3.9997e-10 | 9.8681e-10 | 4.3365e-10 | 2.5411e-11 | 200901.5
290925.125 | 6.3547e-09 | 7.6465e-09 | 2.0478e-10 | 9.2045e-09 | 7.8537e-09 | 3.955e-10 | 9.8989e-10 | 4.3372e-10 | 2.5387e-11 | 200913.656
290937.313 | 6.3523e-09 | 7.6406e-09 | 2.0588e-10 | 9.1947e-09 | 7.882e-09 | 3.9635e-10 | 1.0002e-09 | 4.3856e-10 | 2.4927e-11 | 200925.844
290949.469 | 6.3298e-09 | 7.6761e-09 | 2.0673e-10 | 9.2005e-09 | 7.8762e-09 | 3.9314e-10 | 9.991e-10 | 4.3115e-10 | 2.5007e-11 | 200938
290961.625 | 6.4057e-09 | 7.6507e-09 | 2.0439e-10 | 9.258e-09 | 7.9532e-09 | 3.9299e-10 | 9.8772e-10 | 4.3617e-10 | 2.4975e-11 | 200950.156
290973.813 | 6.2987e-09 | 7.6441e-09 | 2.0501e-10 | 9.1175e-09 | 7.8941e-09 | 3.9703e-10 | 9.8509e-10 | 4.3541e-10 | 2.4882e-11 | 200962.344
290985.969 | 6.3446e-09 | 7.6801e-09 | 2.0791e-10 | 9.2306e-09 | 7.9369e-09 | 3.9683e-10 | 9.9339e-10 | 4.3882e-10 | 2.5065e-11 | 200974.5
290998.125 | 6.3613e-09 | 7.6876e-09 | 2.0851e-10 | 9.2788e-09 | 7.9848e-09 | 3.9377e-10 | 9.983e-10 | 4.4007e-10 | 2.5082e-11 | 200986.656
291010.313 | 6.3716e-09 | 7.6823e-09 | 2.0774e-10 | 9.2233e-09 | 7.9025e-09 | 3.937e-10 | 9.8684e-10 | 4.3375e-10 | 2.5001e-11 | 200998.844
291022.469 | 6.4186e-09 | 7.6262e-09 | 2.0628e-10 | 9.1948e-09 | 7.9256e-09 | 3.9728e-10 | 9.8831e-10 | 4.3763e-10 | 2.5091e-11 | 201011
291034.625 | 6.4312e-09 | 7.6359e-09 | 2.059e-10 | 9.0771e-09 | 7.8985e-09 | 3.9964e-10 | 9.9004e-10 | 4.3921e-10 | 2.5281e-11 | 201023.156
291046.813 | 6.3394e-09 | 7.6096e-09 | 2.0439e-10 | 9.1947e-09 | 7.9789e-09 | 3.949e-10 | 9.884e-10 | 4.3571e-10 | 2.5147e-11 | 201035.344
291058.969 | 6.3496e-09 | 7.6482e-09 | 2.0382e-10 | 9.2235e-09 | 7.8868e-09 | 3.9136e-10 | 9.8868e-10 | 4.3395e-10 | 2.5021e-11 | 201047.5
291071.156 | 6.3656e-09 | 7.6934e-09 | 2.0567e-10 | 9.2443e-09 | 7.9095e-09 | 3.9534e-10 | 9.9608e-10 | 4.3412e-10 | 2.4978e-11 | 201059.687
291083.313 | 6.3782e-09 | 7.6402e-09 | 2.0419e-10 | 9.1912e-09 | 7.8804e-09 | 3.9962e-10 | 9.7929e-10 | 4.3427e-10 | 2.5132e-11 | 201071.844
291095.469 | 6.2849e-09 | 7.6893e-09 | 2.0501e-10 | 9.144e-09 | 7.8679e-09 | 3.9884e-10 | 9.8035e-10 | 4.3189e-10 | 2.4931e-11 | 201084
291107.656 | 6.3026e-09 | 7.7115e-09 | 2.0466e-10 | 9.168e-09 | 7.9552e-09 | 3.9421e-10 | 1.0031e-09 | 4.3498e-10 | 2.4894e-11 | 201096.187
291119.813 | 6.3684e-09 | 7.7278e-09 | 2.0514e-10 | 9.1165e-09 | 7.897e-09 | 3.9499e-10 | 9.8318e-10 | 4.3499e-10 | 2.5152e-11 | 201108.344
291131.969 | 6.3788e-09 | 7.6212e-09 | 2.0516e-10 | 9.1321e-09 | 7.8863e-09 | 4.0033e-10 | 9.9555e-10 | 4.3362e-10 | 2.5533e-11 | 201120.5
291144.156 | 6.2848e-09 | 7.647e-09 | 2.0774e-10 | 9.2051e-09 | 7.901e-09 | 3.9445e-10 | 9.9689e-10 | 4.3709e-10 | 2.5221e-11 | 201132.687
291156.313 | 6.4043e-09 | 7.6662e-09 | 2.0638e-10 | 9.1486e-09 | 7.9371e-09 | 3.9293e-10 | 9.787e-10 | 4.3671e-10 | 2.5007e-11 | 201144.844
291168.469 | 6.2753e-09 | 7.6391e-09 | 2.0761e-10 | 9.2741e-09 | 7.8454e-09 | 3.9394e-10 | 9.8516e-10 | 4.3391e-10 | 2.5209e-11 | 201157
291180.656 | 6.3456e-09 | 7.6381e-09 | 2.0441e-10 | 9.1941e-09 | 7.804e-09 | 3.9645e-10 | 9.8474e-10 | 4.3313e-10 | 2.5072e-11 | 201169.187
291192.813 | 6.342e-09 | 7.672e-09 | 2.055e-10 | 9.2471e-09 | 7.9409e-09 | 3.979e-10 | 9.7627e-10 | 4.3153e-10 | 2.5e-11 | 201181.344
291204.969 | 6.3645e-09 | 7.6548e-09 | 2.0544e-10 | 9.1089e-09 | 8.0028e-09 | 3.9747e-10 | 9.7878e-10 | 4.32e-10 | 2.4917e-11 | 201193.5
291217.156 | 6.3396e-09 | 7.6353e-09 | 2.0436e-10 | 9.1476e-09 | 7.8181e-09 | 3.9427e-10 | 9.911e-10 | 4.3622e-10 | 2.4813e-11 | 201205.687
291229.313 | 6.3392e-09 | 7.7356e-09 | 2.0439e-10 | 9.1336e-09 | 7.9221e-09 | 3.944e-10 | 9.8909e-10 | 4.3549e-10 | 2.5177e-11 | 201217.844
291241.469 | 6.3215e-09 | 7.673e-09 | 2.0548e-10 | 9.1735e-09 | 7.762e-09 | 3.9312e-10 | 9.8166e-10 | 4.316e-10 | 2.4945e-11 | 201230
291253.656 | 6.3009e-09 | 7.6206e-09 | 2.04e-10 | 9.0384e-09 | 7.8619e-09 | 3.9379e-10 | 9.8024e-10 | 4.3001e-10 | 2.4862e-11 | 201242.187
291265.813 | 6.3397e-09 | 7.5007e-09 | 2.0349e-10 | 9.1493e-09 | 7.9096e-09 | 3.946e-10 | 9.9145e-10 | 4.315e-10 | 2.4796e-11 | 201254.344
291277.969 | 6.2867e-09 | 7.6971e-09 | 2.0514e-10 | 9.1037e-09 | 7.8221e-09 | 3.8971e-10 | 9.9178e-10 | 4.3301e-10 | 2.5052e-11 | 201266.5
291290.156 | 6.2458e-09 | 7.6025e-09 | 2.0128e-10 | 9.2362e-09 | 7.8888e-09 | 3.9403e-10 | 9.9699e-10 | 4.3511e-10 | 2.4849e-11 | 201278.687
291302.313 | 6.3011e-09 | 7.5933e-09 | 2.0398e-10 | 9.3031e-09 | 7.8947e-09 | 3.8975e-10 | 9.844e-10 | 4.3137e-10 | 2.4981e-11 | 201290.844
291314.469 | 6.2903e-09 | 7.6556e-09 | 2.0425e-10 | 9.1282e-09 | 7.8259e-09 | 3.9054e-10 | 9.865e-10 | 4.3422e-10 | 2.5083e-11 | 201303
291326.656 | 6.2131e-09 | 7.5899e-09 | 2.0571e-10 | 9.1638e-09 | 7.8151e-09 | 3.9145e-10 | 9.8506e-10 | 4.3661e-10 | 2.4992e-11 | 201315.187
291338.813 | 6.3532e-09 | 7.5555e-09 | 2.0466e-10 | 9.1455e-09 | 7.9127e-09 | 3.9204e-10 | 9.8906e-10 | 4.313e-10 | 2.4969e-11 | 201327.344
291350.969 | 6.2963e-09 | 7.6167e-09 | 2.0307e-10 | 9.1881e-09 | 7.8325e-09 | 3.9158e-10 | 9.9633e-10 | 4.3619e-10 | 2.5143e-11 | 201339.5
291363.156 | 6.3157e-09 | 7.5481e-09 | 2.0302e-10 | 9.1593e-09 | 7.8675e-09 | 3.9717e-10 | 9.8978e-10 | 4.3305e-10 | 2.5008e-11 | 201351.687
291375.313 | 6.3733e-09 | 7.6971e-09 | 2.0429e-10 | 9.2291e-09 | 7.9198e-09 | 3.885e-10 | 9.8767e-10 | 4.4128e-10 | 2.515e-11 | 201363.844
291387.469 | 6.2897e-09 | 7.5827e-09 | 2.037e-10 | 9.1448e-09 | 7.9339e-09 | 3.9586e-10 | 9.8291e-10 | 4.3601e-10 | 2.5023e-11 | 201376
291399.656 | 6.3517e-09 | 7.5499e-09 | 2.0342e-10 | 9.1202e-09 | 7.8644e-09 | 3.9299e-10 | 9.8155e-10 | 4.3345e-10 | 2.4707e-11 | 201388.187
291411.813 | 6.3455e-09 | 7.5658e-09 | 2.0429e-10 | 9.158e-09 | 7.8035e-09 | 3.9278e-10 | 9.9136e-10 | 4.3396e-10 | 2.4969e-11 | 201400.344
291423.969 | 6.2257e-09 | 7.6307e-09 | 2.0563e-10 | 9.1421e-09 | 7.8175e-09 | 3.9407e-10 | 9.9585e-10 | 4.3764e-10 | 2.496e-11 | 201412.5
291436.156 | 6.2273e-09 | 7.5325e-09 | 2.036e-10 | 9.2057e-09 | 7.8319e-09 | 3.9528e-10 | 9.8561e-10 | 4.3969e-10 | 2.4892e-11 | 201424.687
291448.313 | 6.2765e-09 | 7.5372e-09 | 2.0351e-10 | 9.1546e-09 | 7.8651e-09 | 3.9658e-10 | 9.8733e-10 | 4.2974e-10 | 2.5095e-11 | 201436.844
291460.5 | 6.2454e-09 | 7.6632e-09 | 2.0569e-10 | 9.1243e-09 | 7.8519e-09 | 3.9347e-10 | 9.8682e-10 | 4.3434e-10 | 2.4978e-11 | 201449.031
291472.656 | 6.2553e-09 | 7.6523e-09 | 2.0602e-10 | 9.147e-09 | 7.8963e-09 | 3.9536e-10 | 9.9391e-10 | 4.3644e-10 | 2.4856e-11 | 201461.187
291484.813 | 6.3046e-09 | 7.5635e-09 | 2.0454e-10 | 9.242e-09 | 7.787e-09 | 3.8871e-10 | 9.9529e-10 | 4.3443e-10 | 2.472e-11 | 201473.344
291497 | 6.3607e-09 | 7.5891e-09 | 2.0544e-10 | 9.1676e-09 | 7.7967e-09 | 3.9362e-10 | 9.988e-10 | 4.3237e-10 | 2.4901e-11 | 201485.531
291509.156 | 6.3338e-09 | 7.5339e-09 | 2.057e-10 | 9.0676e-09 | 7.8761e-09 | 3.9328e-10 | 9.9001e-10 | 4.3209e-10 | 2.4559e-11 | 201497.687
291521.313 | 6.3526e-09 | 7.6112e-09 | 2.0532e-10 | 9.1543e-09 | 7.9031e-09 | 3.9311e-10 | 9.8907e-10 | 4.3385e-10 | 2.5011e-11 | 201509.844
291533.5 | 6.2177e-09 | 7.5956e-09 | 2.0345e-10 | 9.1101e-09 | 7.8693e-09 | 3.943e-10 | 9.8873e-10 | 4.347e-10 | 2.5079e-11 | 201522.031
291545.656 | 6.3186e-09 | 7.5839e-09 | 2.0332e-10 | 9.0942e-09 | 7.8633e-09 | 3.9281e-10 | 9.7526e-10 | 4.2709e-10 | 2.4771e-11 | 201534.187
291557.813 | 6.3193e-09 | 7.6158e-09 | 2.0384e-10 | 9.0933e-09 | 7.7343e-09 | 3.9582e-10 | 9.8659e-10 | 4.3912e-10 | 2.4835e-11 | 201546.344
291570 | 6.2747e-09 | 7.5875e-09 | 2.0484e-10 | 9.1743e-09 | 7.8807e-09 | 3.9071e-10 | 9.8826e-10 | 4.3317e-10 | 2.4873e-11 | 201558.531
291582.156 | 6.3402e-09 | 7.5846e-09 | 2.0475e-10 | 9.1201e-09 | 7.8534e-09 | 3.909e-10 | 9.8827e-10 | 4.3835e-10 | 2.4759e-11 | 201570.687
291594.313 | 6.2502e-09 | 7.594e-09 | 2.0406e-10 | 9.1885e-09 | 7.904e-09 | 3.9037e-10 | 9.882e-10 | 4.2977e-10 | 2.4685e-11 | 201582.844
291606.5 | 6.2874e-09 | 7.547e-09 | 2.0306e-10 | 9.0976e-09 | 7.8632e-09 | 3.9493e-10 | 9.8307e-10 | 4.3148e-10 | 2.4765e-11 | 201595.031
291618.656 | 6.3382e-09 | 7.7e-09 | 2.0188e-10 | 9.1253e-09 | 7.9673e-09 | 3.9292e-10 | 9.9042e-10 | 4.3573e-10 | 2.4763e-11 | 201607.187
291630.813 | 6.2916e-09 | 7.5908e-09 | 2.045e-10 | 9.1041e-09 | 7.9253e-09 | 3.9399e-10 | 9.8921e-10 | 4.3463e-10 | 2.4627e-11 | 201619.344
291643 | 6.3284e-09 | 7.7101e-09 | 2.0386e-10 | 9.0826e-09 | 7.9408e-09 | 3.9639e-10 | 9.8201e-10 | 4.4273e-10 | 2.4834e-11 | 201631.531
291655.156 | 6.2735e-09 | 7.6293e-09 | 2.0297e-10 | 9.166e-09 | 7.9023e-09 | 3.8877e-10 | 9.8478e-10 | 4.3621e-10 | 2.4992e-11 | 201643.687
291667.313 | 6.3721e-09 | 7.6213e-09 | 2.0691e-10 | 9.1487e-09 | 7.9487e-09 | 3.9443e-10 | 9.9237e-10 | 4.3281e-10 | 2.5246e-11 | 201655.844
291679.5 | 6.3242e-09 | 7.6926e-09 | 2.0468e-10 | 9.0736e-09 | 7.8314e-09 | 3.987e-10 | 9.833e-10 | 4.3283e-10 | 2.5114e-11 | 201668.031
291691.656 | 6.3502e-09 | 7.671e-09 | 2.0568e-10 | 9.1198e-09 | 8.006e-09 | 3.9619e-10 | 9.8823e-10 | 4.3296e-10 | 2.4964e-11 | 201680.187
291703.813 | 6.2965e-09 | 7.6398e-09 | 2.0599e-10 | 9.0857e-09 | 7.836e-09 | 3.9604e-10 | 9.8523e-10 | 4.3602e-10 | 2.5355e-11 | 201692.344
291716 | 6.3538e-09 | 7.6189e-09 | 2.041e-10 | 9.1235e-09 | 7.8961e-09 | 3.9285e-10 | 9.8004e-10 | 4.3556e-10 | 2.4942e-11 | 201704.531
291728.156 | 6.4068e-09 | 7.6069e-09 | 2.0495e-10 | 9.0573e-09 | 7.8366e-09 | 3.9388e-10 | 9.7862e-10 | 4.3251e-10 | 2.4867e-11 | 201716.687
291740.313 | 6.3153e-09 | 7.5855e-09 | 2.0419e-10 | 9.107e-09 | 7.8989e-09 | 3.9318e-10 | 9.8717e-10 | 4.3471e-10 | 2.516e-11 | 201728.844
291752.5 | 6.2998e-09 | 7.6915e-09 | 2.028e-10 | 9.2263e-09 | 7.8799e-09 | 3.9654e-10 | 9.845e-10 | 4.3536e-10 | 2.487e-11 | 201741.031
291764.656 | 6.3358e-09 | 7.6347e-09 | 2.0493e-10 | 9.0762e-09 | 7.8332e-09 | 3.8665e-10 | 9.9202e-10 | 4.3269e-10 | 2.4856e-11 | 201753.187
291776.813 | 6.367e-09 | 7.7865e-09 | 2.0598e-10 | 9.1781e-09 | 7.9197e-09 | 3.9654e-10 | 9.9454e-10 | 4.3747e-10 | 2.5219e-11 | 201765.344
291789 | 6.4036e-09 | 7.6754e-09 | 2.0669e-10 | 9.1222e-09 | 7.9348e-09 | 3.9925e-10 | 9.8545e-10 | 4.3738e-10 | 2.4868e-11 | 201777.531
291801.156 | 6.3233e-09 | 7.6789e-09 | 2.0433e-10 | 9.0975e-09 | 7.8418e-09 | 3.9496e-10 | 9.8665e-10 | 4.388e-10 | 2.4804e-11 | 201789.687
291813.313 | 6.365e-09 | 7.6344e-09 | 2.0546e-10 | 9.2322e-09 | 7.9196e-09 | 3.9455e-10 | 9.9471e-10 | 4.3695e-10 | 2.4943e-11 | 201801.844
291825.5 | 6.34e-09 | 7.6931e-09 | 2.0561e-10 | 9.1194e-09 | 7.9315e-09 | 3.9529e-10 | 9.7911e-10 | 4.3185e-10 | 2.5152e-11 | 201814.031
291837.656 | 6.2825e-09 | 7.5265e-09 | 2.0366e-10 | 9.0115e-09 | 7.836e-09 | 3.9529e-10 | 9.8888e-10 | 4.3308e-10 | 2.4805e-11 | 201826.187
291849.844 | 6.2865e-09 | 7.6306e-09 | 2.0472e-10 | 9.1059e-09 | 7.8975e-09 | 3.9285e-10 | 9.9392e-10 | 4.334e-10 | 2.5128e-11 | 201838.375
291862 | 6.3509e-09 | 7.6394e-09 | 2.0376e-10 | 9.078e-09 | 7.8823e-09 | 3.9452e-10 | 9.8507e-10 | 4.3186e-10 | 2.4475e-11 | 201850.531
291874.156 | 6.3206e-09 | 7.6297e-09 | 2.0459e-10 | 9.1332e-09 | 7.8567e-09 | 3.9348e-10 | 9.9316e-10 | 4.3613e-10 | 2.483e-11 | 201862.687
291886.344 | 6.4001e-09 | 7.5927e-09 | 2.0377e-10 | 9.0974e-09 | 7.8709e-09 | 3.9265e-10 | 9.8006e-10 | 4.3359e-10 | 2.5111e-11 | 201874.875
291898.5 | 6.2942e-09 | 7.6064e-09 | 2.0379e-10 | 9.1531e-09 | 7.8236e-09 | 3.9219e-10 | 1.0071e-09 | 4.4114e-10 | 2.5136e-11 | 201887.031
291910.656 | 6.3006e-09 | 7.6358e-09 | 2.0469e-10 | 9.1005e-09 | 7.7968e-09 | 3.9167e-10 | 9.8874e-10 | 4.3771e-10 | 2.4946e-11 | 201899.187
291922.844 | 6.3345e-09 | 7.6548e-09 | 2.0287e-10 | 9.149e-09 | 7.9052e-09 | 3.9282e-10 | 9.8849e-10 | 4.3529e-10 | 2.4958e-11 | 201911.375
291935 | 6.3334e-09 | 7.6486e-09 | 2.0461e-10 | 9.0565e-09 | 7.776e-09 | 3.9466e-10 | 9.8714e-10 | 4.3409e-10 | 2.4752e-11 | 201923.531
291947.156 | 6.3717e-09 | 7.5296e-09 | 2.0337e-10 | 9.1533e-09 | 7.9635e-09 | 3.9067e-10 | 9.9084e-10 | 4.3654e-10 | 2.4737e-11 | 201935.687
291959.344 | 6.3609e-09 | 7.6585e-09 | 2.0547e-10 | 9.1748e-09 | 7.8543e-09 | 3.9652e-10 | 9.8383e-10 | 4.359e-10 | 2.4719e-11 | 201947.875
291971.5 | 6.3589e-09 | 7.6784e-09 | 2.056e-10 | 9.0508e-09 | 7.8808e-09 | 3.9645e-10 | 9.94e-10 | 4.3374e-10 | 2.4736e-11 | 201960.031
291983.656 | 6.3613e-09 | 7.6222e-09 | 2.0366e-10 | 9.1187e-09 | 7.8825e-09 | 3.9868e-10 | 9.8887e-10 | 4.3437e-10 | 2.5094e-11 | 201972.187
291995.844 | 6.3046e-09 | 7.637e-09 | 2.0274e-10 | 9.0734e-09 | 7.9427e-09 | 3.9078e-10 | 9.9426e-10 | 4.304e-10 | 2.4939e-11 | 201984.375
292008 | 6.3068e-09 | 7.6042e-09 | 2.0289e-10 | 9.0929e-09 | 7.8034e-09 | 3.9049e-10 | 9.8923e-10 | 4.3479e-10 | 2.4994e-11 | 201996.531
292020.156 | 6.3319e-09 | 7.6745e-09 | 2.049e-10 | 9.2181e-09 | 7.8531e-09 | 3.9578e-10 | 9.9114e-10 | 4.3274e-10 | 2.5237e-11 | 202008.687
292032.344 | 6.3344e-09 | 7.671e-09 | 2.0483e-10 | 9.1845e-09 | 7.8975e-09 | 3.9262e-10 | 9.8185e-10 | 4.3437e-10 | 2.5117e-11 | 202020.875
292044.5 | 6.3495e-09 | 7.6242e-09 | 2.0422e-10 | 9.1666e-09 | 7.8663e-09 | 3.9117e-10 | 9.9328e-10 | 4.3268e-10 | 2.5044e-11 | 202033.031
292056.656 | 6.2806e-09 | 7.5647e-09 | 2.0356e-10 | 9.1724e-09 | 7.8047e-09 | 3.9195e-10 | 9.8915e-10 | 4.3112e-10 | 2.4909e-11 | 202045.187
292068.844 | 6.2709e-09 | 7.5907e-09 | 2.0286e-10 | 9.1834e-09 | 7.8412e-09 | 3.8996e-10 | 9.8437e-10 | 4.3651e-10 | 2.4858e-11 | 202057.375
292081 | 6.2947e-09 | 7.6178e-09 | 2.0473e-10 | 9.1577e-09 | 7.8372e-09 | 3.9486e-10 | 9.8147e-10 | 4.357e-10 | 2.4728e-11 | 202069.531
292093.156 | 6.4311e-09 | 7.5564e-09 | 2.0363e-10 | 9.1009e-09 | 7.8163e-09 | 3.9245e-10 | 9.8e-10 | 4.3262e-10 | 2.4955e-11 | 202081.687
292105.344 | 6.3729e-09 | 7.5968e-09 | 2.0551e-10 | 9.0835e-09 | 7.8105e-09 | 3.9195e-10 | 9.8435e-10 | 4.3622e-10 | 2.4813e-11 | 202093.875
292117.5 | 6.3462e-09 | 7.568e-09 | 2.0651e-10 | 9.199e-09 | 7.8552e-09 | 3.9088e-10 | 9.8508e-10 | 4.3736e-10 | 2.4837e-11 | 202106.031
292129.656 | 6.3434e-09 | 7.6011e-09 | 2.0375e-10 | 9.1832e-09 | 7.8353e-09 | 3.9184e-10 | 9.9953e-10 | 4.3165e-10 | 2.5259e-11 | 202118.187
292141.844 | 6.3342e-09 | 7.5605e-09 | 2.0408e-10 | 9.0288e-09 | 7.8174e-09 | 3.8954e-10 | 9.8857e-10 | 4.3622e-10 | 2.4867e-11 | 202130.375
292154 | 6.2891e-09 | 7.6194e-09 | 2.0528e-10 | 9.1018e-09 | 7.8276e-09 | 3.9212e-10 | 9.7846e-10 | 4.3627e-10 | 2.4653e-11 | 202142.531
292166.156 | 6.372e-09 | 7.5922e-09 | 2.0785e-10 | 9.1514e-09 | 7.8548e-09 | 3.8666e-10 | 9.9108e-10 | 4.3603e-10 | 2.4981e-11 | 202154.687
292178.344 | 6.3625e-09 | 7.5709e-09 | 2.0724e-10 | 9.2131e-09 | 7.8287e-09 | 3.9253e-10 | 9.9505e-10 | 4.3288e-10 | 2.5033e-11 | 202166.875
292190.5 | 6.3489e-09 | 7.5788e-09 | 2.0451e-10 | 9.0995e-09 | 7.8179e-09 | 3.9215e-10 | 9.8413e-10 | 4.3245e-10 | 2.5056e-11 | 202179.031
292202.688 | 6.2743e-09 | 7.5643e-09 | 2.0399e-10 | 9.1701e-09 | 7.8612e-09 | 3.927e-10 | 9.8236e-10 | 4.3312e-10 | 2.494e-11 | 202191.219
292214.844 | 6.3803e-09 | 7.5411e-09 | 2.0257e-10 | 9.0264e-09 | 7.8659e-09 | 3.924e-10 | 9.8301e-10 | 4.3784e-10 | 2.4954e-11 | 202203.375
292227 | 6.3274e-09 | 7.5896e-09 | 2.0491e-10 | 9.1443e-09 | 7.8286e-09 | 3.989e-10 | 9.8441e-10 | 4.3672e-10 | 2.4702e-11 | 202215.531
292239.188 | 6.401e-09 | 7.5741e-09 | 2.0508e-10 | 9.1266e-09 | 7.8893e-09 | 3.9485e-10 | 9.8587e-10 | 4.3395e-10 | 2.4538e-11 | 202227.719
292251.344 | 6.3659e-09 | 7.5555e-09 | 2.0319e-10 | 9.0704e-09 | 7.7035e-09 | 3.8808e-10 | 9.8936e-10 | 4.3408e-10 | 2.4538e-11 | 202239.875
292263.5 | 6.3364e-09 | 7.5381e-09 | 2.0417e-10 | 9.1125e-09 | 7.8571e-09 | 3.8779e-10 | 9.9761e-10 | 4.3226e-10 | 2.4935e-11 | 202252.031
292275.688 | 6.3335e-09 | 7.5926e-09 | 2.0371e-10 | 9.1446e-09 | 7.8072e-09 | 3.906e-10 | 9.7765e-10 | 4.3319e-10 | 2.4761e-11 | 202264.219
292287.844 | 6.3783e-09 | 7.5604e-09 | 2.0407e-10 | 9.1058e-09 | 7.7607e-09 | 3.874e-10 | 9.8746e-10 | 4.3231e-10 | 2.4757e-11 | 202276.375
292300 | 6.362e-09 | 7.5208e-09 | 2.0356e-10 | 9.0288e-09 | 7.7943e-09 | 3.9224e-10 | 9.762e-10 | 4.3136e-10 | 2.4661e-11 | 202288.531
292312.188 | 6.287e-09 | 7.5031e-09 | 2.0274e-10 | 9.0707e-09 | 7.7393e-09 | 3.9049e-10 | 9.8721e-10 | 4.3352e-10 | 2.4648e-11 | 202300.719
292324.344 | 6.3498e-09 | 7.5237e-09 | 2.0225e-10 | 9.1048e-09 | 7.8358e-09 | 3.8686e-10 | 9.7449e-10 | 4.3006e-10 | 2.4808e-11 | 202312.875
292336.5 | 6.2671e-09 | 7.5336e-09 | 2.0447e-10 | 9.1311e-09 | 7.8318e-09 | 3.9253e-10 | 9.8135e-10 | 4.3401e-10 | 2.4945e-11 | 202325.031
292348.688 | 6.3587e-09 | 7.5689e-09 | 2.0369e-10 | 9.1434e-09 | 7.8086e-09 | 3.8752e-10 | 9.832e-10 | 4.3387e-10 | 2.4827e-11 | 202337.219
292360.844 | 6.3324e-09 | 7.5653e-09 | 2.0288e-10 | 9.2008e-09 | 7.8825e-09 | 3.9544e-10 | 9.9713e-10 | 4.3218e-10 | 2.4812e-11 | 202349.375
292373 | 6.3403e-09 | 7.5086e-09 | 2.0485e-10 | 9.1441e-09 | 7.8315e-09 | 3.8964e-10 | 9.8641e-10 | 4.389e-10 | 2.495e-11 | 202361.531
292385.188 | 6.2749e-09 | 7.6047e-09 | 2.033e-10 | 9.1142e-09 | 7.8121e-09 | 3.8711e-10 | 9.8629e-10 | 4.3168e-10 | 2.4699e-11 | 202373.719
292397.344 | 6.2578e-09 | 7.5719e-09 | 2.0354e-10 | 8.9734e-09 | 7.7862e-09 | 3.9174e-10 | 9.8819e-10 | 4.3188e-10 | 2.479e-11 | 202385.875
292409.5 | 6.2416e-09 | 7.6015e-09 | 2.0486e-10 | 9.0418e-09 | 7.7928e-09 | 3.9547e-10 | 9.9965e-10 | 4.3385e-10 | 2.4858e-11 | 202398.031
292421.688 | 6.3109e-09 | 7.5902e-09 | 2.0364e-10 | 9.1265e-09 | 7.8312e-09 | 3.8896e-10 | 9.7787e-10 | 4.2665e-10 | 2.468e-11 | 202410.219
292433.844 | 6.2614e-09 | 7.585e-09 | 2.0184e-10 | 9.1675e-09 | 7.7955e-09 | 3.9098e-10 | 9.7663e-10 | 4.3432e-10 | 2.4795e-11 | 202422.375
292446 | 6.3044e-09 | 7.6378e-09 | 2.0257e-10 | 9.2337e-09 | 7.7915e-09 | 3.9371e-10 | 9.9012e-10 | 4.2988e-10 | 2.4646e-11 | 202434.531
292458.188 | 6.2815e-09 | 7.5692e-09 | 2.026e-10 | 9.0998e-09 | 7.8135e-09 | 3.8991e-10 | 9.8221e-10 | 4.3159e-10 | 2.4506e-11 | 202446.719
292470.344 | 6.3075e-09 | 7.5788e-09 | 2.0313e-10 | 9.1375e-09 | 7.7655e-09 | 3.8648e-10 | 9.7579e-10 | 4.3008e-10 | 2.4753e-11 | 202458.875
292482.5 | 6.2372e-09 | 7.5232e-09 | 2.0502e-10 | 9.195e-09 | 7.8519e-09 | 3.9274e-10 | 9.9896e-10 | 4.3466e-10 | 2.4861e-11 | 202471.031
292494.688 | 6.364e-09 | 7.6173e-09 | 2.0326e-10 | 9.2746e-09 | 7.899e-09 | 3.9145e-10 | 9.9692e-10 | 4.3139e-10 | 2.4861e-11 | 202483.219
292506.844 | 6.2816e-09 | 7.5805e-09 | 2.0402e-10 | 9.1784e-09 | 7.7999e-09 | 3.8938e-10 | 9.9078e-10 | 4.4032e-10 | 2.5125e-11 | 202495.375
292519 | 6.2579e-09 | 7.5376e-09 | 2.0457e-10 | 9.2e-09 | 7.753e-09 | 3.9308e-10 | 9.8202e-10 | 4.3234e-10 | 2.5052e-11 | 202507.531
292531.188 | 6.3767e-09 | 7.5977e-09 | 2.0484e-10 | 9.1729e-09 | 7.8522e-09 | 3.8946e-10 | 9.8843e-10 | 4.3065e-10 | 2.4591e-11 | 202519.719
292543.344 | 6.2691e-09 | 7.6094e-09 | 2.0513e-10 | 9.2439e-09 | 7.878e-09 | 3.9597e-10 | 9.8563e-10 | 4.3619e-10 | 2.5168e-11 | 202531.875
292555.5 | 6.339e-09 | 7.5442e-09 | 2.0309e-10 | 9.1987e-09 | 7.7796e-09 | 3.8961e-10 | 9.9337e-10 | 4.3475e-10 | 2.4766e-11 | 202544.031
292567.688 | 6.3462e-09 | 7.6268e-09 | 2.0377e-10 | 9.2534e-09 | 7.8111e-09 | 3.9268e-10 | 9.9157e-10 | 4.3565e-10 | 2.4716e-11 | 202556.219
292579.844 | 6.3463e-09 | 7.6648e-09 | 2.0292e-10 | 9.0626e-09 | 7.8471e-09 | 3.9175e-10 | 9.9062e-10 | 4.3533e-10 | 2.4697e-11 | 202568.375
292592.031 | 6.312e-09 | 7.5581e-09 | 2.0698e-10 | 9.1829e-09 | 7.8975e-09 | 3.9466e-10 | 9.8191e-10 | 4.3475e-10 | 2.453e-11 | 202580.562
292604.188 | 6.2807e-09 | 7.6177e-09 | 2.0246e-10 | 9.1277e-09 | 7.8555e-09 | 3.9112e-10 | 9.945e-10 | 4.297e-10 | 2.464e-11 | 202592.719
292616.344 | 6.273e-09 | 7.602e-09 | 2.0583e-10 | 9.2774e-09 | 7.7952e-09 | 3.9035e-10 | 9.9942e-10 | 4.3627e-10 | 2.4916e-11 | 202604.875
292628.531 | 6.2782e-09 | 7.5934e-09 | 2.04e-10 | 9.2627e-09 | 7.9003e-09 | 3.9098e-10 | 9.9736e-10 | 4.4018e-10 | 2.5093e-11 | 202617.062
292640.688 | 6.3424e-09 | 7.564e-09 | 2.046e-10 | 9.2586e-09 | 7.8775e-09 | 3.9873e-10 | 1.0019e-09 | 4.3675e-10 | 2.4745e-11 | 202629.219
292652.844 | 6.3118e-09 | 7.6425e-09 | 2.047e-10 | 9.2736e-09 | 7.8665e-09 | 3.9498e-10 | 9.9896e-10 | 4.3459e-10 | 2.485e-11 | 202641.375
292665.031 | 6.3661e-09 | 7.534e-09 | 2.0432e-10 | 9.2122e-09 | 7.9094e-09 | 3.9184e-10 | 9.8736e-10 | 4.3539e-10 | 2.4905e-11 | 202653.562
292677.188 | 6.3397e-09 | 7.5789e-09 | 2.0503e-10 | 9.2107e-09 | 7.8095e-09 | 3.8912e-10 | 9.9284e-10 | 4.3903e-10 | 2.49e-11 | 202665.719
292689.344 | 6.3718e-09 | 7.6068e-09 | 2.052e-10 | 9.2407e-09 | 7.8228e-09 | 3.908e-10 | 9.9194e-10 | 4.4052e-10 | 2.5138e-11 | 202677.875
292701.531 | 6.3373e-09 | 7.5757e-09 | 2.056e-10 | 9.2666e-09 | 7.9721e-09 | 3.9376e-10 | 9.9295e-10 | 4.4097e-10 | 2.4921e-11 | 202690.062
292713.688 | 6.2858e-09 | 7.671e-09 | 2.0555e-10 | 9.1527e-09 | 7.8495e-09 | 3.9587e-10 | 9.9612e-10 | 4.3986e-10 | 2.5035e-11 | 202702.219
292725.844 | 6.3502e-09 | 7.6511e-09 | 2.0661e-10 | 9.3205e-09 | 7.9051e-09 | 3.9501e-10 | 9.9745e-10 | 4.3855e-10 | 2.4752e-11 | 202714.375
292738.031 | 6.3365e-09 | 7.5733e-09 | 2.0484e-10 | 9.2814e-09 | 7.8896e-09 | 3.92e-10 | 9.9787e-10 | 4.3958e-10 | 2.4951e-11 | 202726.562
292750.188 | 6.3794e-09 | 7.61e-09 | 2.0526e-10 | 9.2059e-09 | 7.8076e-09 | 3.9654e-10 | 9.9662e-10 | 4.4086e-10 | 2.5087e-11 | 202738.719
292762.344 | 6.303e-09 | 7.5612e-09 | 2.0496e-10 | 9.2052e-09 | 7.9041e-09 | 3.9394e-10 | 1.0045e-09 | 4.383e-10 | 2.4717e-11 | 202750.875
292774.531 | 6.3318e-09 | 7.6699e-09 | 2.0414e-10 | 9.2546e-09 | 7.8637e-09 | 3.9218e-10 | 9.9663e-10 | 4.4551e-10 | 2.4832e-11 | 202763.062
292786.688 | 6.3465e-09 | 7.5801e-09 | 2.0537e-10 | 9.3392e-09 | 7.9266e-09 | 3.952e-10 | 9.9708e-10 | 4.384e-10 | 2.5148e-11 | 202775.219
292798.844 | 6.3541e-09 | 7.5842e-09 | 2.059e-10 | 9.2459e-09 | 7.9125e-09 | 3.9013e-10 | 9.9615e-10 | 4.4159e-10 | 2.5189e-11 | 202787.375
292811.031 | 6.3019e-09 | 7.6062e-09 | 2.0663e-10 | 9.2176e-09 | 7.8814e-09 | 3.9333e-10 | 1.0026e-09 | 4.4363e-10 | 2.5228e-11 | 202799.562
292823.188 | 6.4389e-09 | 7.5162e-09 | 2.0409e-10 | 9.3521e-09 | 7.9202e-09 | 3.9536e-10 | 9.9892e-10 | 4.4326e-10 | 2.4877e-11 | 202811.719
292835.344 | 6.2717e-09 | 7.6203e-09 | 2.0388e-10 | 9.2075e-09 | 7.8783e-09 | 3.9075e-10 | 1.0034e-09 | 4.3698e-10 | 2.5001e-11 | 202823.875
292847.531 | 6.3433e-09 | 7.6603e-09 | 2.0645e-10 | 9.2767e-09 | 7.9364e-09 | 3.9551e-10 | 1.0017e-09 | 4.3992e-10 | 2.4766e-11 | 202836.062
292859.688 | 6.3748e-09 | 7.6737e-09 | 2.0688e-10 | 9.3126e-09 | 7.9826e-09 | 3.8806e-10 | 9.9975e-10 | 4.4532e-10 | 2.4848e-11 | 202848.219
292871.844 | 6.379e-09 | 7.5738e-09 | 2.0652e-10 | 9.2812e-09 | 7.9728e-09 | 3.9281e-10 | 9.9705e-10 | 4.3668e-10 | 2.4887e-11 | 202860.375
292884.031 | 6.3961e-09 | 7.7523e-09 | 2.0781e-10 | 9.2392e-09 | 7.8904e-09 | 4.0164e-10 | 1.0109e-09 | 4.423e-10 | 2.4883e-11 | 202872.562
292896.188 | 6.3927e-09 | 7.6459e-09 | 2.0589e-10 | 9.1865e-09 | 7.9491e-09 | 3.9714e-10 | 1.0076e-09 | 4.363e-10 | 2.4831e-11 | 202884.719
292908.344 | 6.3604e-09 | 7.5636e-09 | 2.0589e-10 | 9.2573e-09 | 7.9078e-09 | 3.926e-10 | 9.9556e-10 | 4.4228e-10 | 2.5058e-11 | 202896.875
292920.531 | 6.364e-09 | 7.6261e-09 | 2.0515e-10 | 9.2255e-09 | 7.8336e-09 | 3.9526e-10 | 1.002e-09 | 4.392e-10 | 2.4871e-11 | 202909.062
292932.688 | 6.3913e-09 | 7.6292e-09 | 2.0594e-10 | 9.2512e-09 | 7.8708e-09 | 3.997e-10 | 1.005e-09 | 4.4044e-10 | 2.5174e-11 | 202921.219
292944.844 | 6.4339e-09 | 7.7236e-09 | 2.0289e-10 | 9.3948e-09 | 7.9311e-09 | 3.9452e-10 | 1.0038e-09 | 4.4243e-10 | 2.5054e-11 | 202933.375
292957.031 | 6.3871e-09 | 7.6814e-09 | 2.0444e-10 | 9.3352e-09 | 7.8533e-09 | 3.9421e-10 | 9.9504e-10 | 4.3794e-10 | 2.5347e-11 | 202945.562
292969.188 | 6.3573e-09 | 7.6121e-09 | 2.0608e-10 | 9.3104e-09 | 7.947e-09 | 3.9234e-10 | 9.9526e-10 | 4.3774e-10 | 2.5023e-11 | 202957.719
292981.375 | 6.3441e-09 | 7.7348e-09 | 2.0337e-10 | 9.1598e-09 | 7.9174e-09 | 3.9486e-10 | 1.0057e-09 | 4.3601e-10 | 2.5144e-11 | 202969.906
292993.531 | 6.3886e-09 | 7.7181e-09 | 2.0532e-10 | 9.2665e-09 | 7.89e-09 | 3.9201e-10 | 1.0073e-09 | 4.4203e-10 | 2.4924e-11 | 202982.062
293005.688 | 6.3189e-09 | 7.5719e-09 | 2.0708e-10 | 9.2838e-09 | 7.8836e-09 | 3.9469e-10 | 9.9773e-10 | 4.4188e-10 | 2.5048e-11 | 202994.219
293017.875 | 6.4408e-09 | 7.5771e-09 | 2.0622e-10 | 9.3304e-09 | 7.9709e-09 | 3.9235e-10 | 9.9938e-10 | 4.3749e-10 | 2.4863e-11 | 203006.406
293030.031 | 6.4155e-09 | 7.7801e-09 | 2.0743e-10 | 9.3435e-09 | 8.0032e-09 | 3.9887e-10 | 1.0053e-09 | 4.4106e-10 | 2.5523e-11 | 203018.562
293042.188 | 6.3594e-09 | 7.5982e-09 | 2.0704e-10 | 9.286e-09 | 7.8946e-09 | 3.975e-10 | 1.0088e-09 | 4.4416e-10 | 2.5053e-11 | 203030.719
293054.375 | 6.313e-09 | 7.658e-09 | 2.0579e-10 | 9.2812e-09 | 7.9067e-09 | 3.9455e-10 | 1.0072e-09 | 4.4075e-10 | 2.4874e-11 | 203042.906
293066.531 | 6.3907e-09 | 7.7246e-09 | 2.0357e-10 | 9.3264e-09 | 7.8836e-09 | 3.9897e-10 | 1.0035e-09 | 4.3864e-10 | 2.4904e-11 | 203055.062
293078.688 | 6.3814e-09 | 7.6575e-09 | 2.0594e-10 | 9.3029e-09 | 7.9281e-09 | 3.9702e-10 | 9.9875e-10 | 4.403e-10 | 2.5054e-11 | 203067.219
293090.875 | 6.3216e-09 | 7.61e-09 | 2.0627e-10 | 9.3366e-09 | 7.8965e-09 | 3.9757e-10 | 9.9774e-10 | 4.3978e-10 | 2.5037e-11 | 203079.406
293103.031 | 6.3205e-09 | 7.6253e-09 | 2.0675e-10 | 9.2898e-09 | 7.9234e-09 | 3.9961e-10 | 1.0011e-09 | 4.3974e-10 | 2.5452e-11 | 203091.562
293115.188 | 6.4375e-09 | 7.6163e-09 | 2.0579e-10 | 9.25e-09 | 8.0158e-09 | 3.9706e-10 | 1.0091e-09 | 4.3736e-10 | 2.5223e-11 | 203103.719
293127.375 | 6.4152e-09 | 7.6715e-09 | 2.0651e-10 | 9.3272e-09 | 7.9227e-09 | 3.9738e-10 | 1.0012e-09 | 4.4018e-10 | 2.5098e-11 | 203115.906
293139.531 | 6.3771e-09 | 7.6607e-09 | 2.0786e-10 | 9.2306e-09 | 7.9365e-09 | 3.9762e-10 | 9.9348e-10 | 4.3569e-10 | 2.5285e-11 | 203128.062
293151.688 | 6.3562e-09 | 7.6442e-09 | 2.0681e-10 | 9.3894e-09 | 7.8436e-09 | 3.9646e-10 | 1.008e-09 | 4.3762e-10 | 2.4926e-11 | 203140.219
293163.875 | 6.3452e-09 | 7.6727e-09 | 2.0462e-10 | 9.3099e-09 | 7.9002e-09 | 3.9092e-10 | 1.0039e-09 | 4.4137e-10 | 2.515e-11 | 203152.406
293176.031 | 6.3548e-09 | 7.5923e-09 | 2.0583e-10 | 9.2288e-09 | 7.8823e-09 | 3.9239e-10 | 1.0081e-09 | 4.3676e-10 | 2.5247e-11 | 203164.562
293188.188 | 6.3852e-09 | 7.6434e-09 | 2.0347e-10 | 9.2055e-09 | 7.8477e-09 | 3.9466e-10 | 1.0003e-09 | 4.4018e-10 | 2.5119e-11 | 203176.719
293200.375 | 6.3453e-09 | 7.6853e-09 | 2.0596e-10 | 9.2586e-09 | 7.9346e-09 | 4.0064e-10 | 1.0041e-09 | 4.4321e-10 | 2.518e-11 | 203188.906
293212.531 | 6.3386e-09 | 7.6376e-09 | 2.0816e-10 | 9.2064e-09 | 7.9489e-09 | 3.9587e-10 | 1.0054e-09 | 4.4073e-10 | 2.5062e-11 | 203201.062
293224.688 | 6.3678e-09 | 7.7227e-09 | 2.0531e-10 | 9.2828e-09 | 7.9193e-09 | 3.959e-10 | 9.9359e-10 | 4.3767e-10 | 2.493e-11 | 203213.219
293236.875 | 6.4014e-09 | 7.7006e-09 | 2.0805e-10 | 9.3758e-09 | 7.9874e-09 | 3.9664e-10 | 9.9808e-10 | 4.3419e-10 | 2.5162e-11 | 203225.406
293249.031 | 6.3488e-09 | 7.6655e-09 | 2.0549e-10 | 9.2833e-09 | 7.8899e-09 | 3.9153e-10 | 9.9199e-10 | 4.4126e-10 | 2.505e-11 | 203237.562
293261.188 | 6.2827e-09 | 7.6387e-09 | 2.0664e-10 | 9.3163e-09 | 7.9023e-09 | 3.9496e-10 | 9.9102e-10 | 4.3931e-10 | 2.5195e-11 | 203249.719
293273.375 | 6.4667e-09 | 7.6293e-09 | 2.0532e-10 | 9.2316e-09 | 7.8994e-09 | 3.9192e-10 | 1.002e-09 | 4.3813e-10 | 2.5052e-11 | 203261.906
293285.531 | 6.3678e-09 | 7.571e-09 | 2.0564e-10 | 9.2494e-09 | 7.9542e-09 | 3.9523e-10 | 1.0042e-09 | 4.3822e-10 | 2.4923e-11 | 203274.062
293297.688 | 6.3674e-09 | 7.6416e-09 | 2.0518e-10 | 9.1912e-09 | 7.8628e-09 | 3.9771e-10 | 1.0011e-09 | 4.3703e-10 | 2.5006e-11 | 203286.219
293309.875 | 6.3733e-09 | 7.654e-09 | 2.0448e-10 | 9.1821e-09 | 7.862e-09 | 3.9316e-10 | 1.0006e-09 | 4.3609e-10 | 2.4879e-11 | 203298.406
293322.031 | 6.3098e-09 | 7.5657e-09 | 2.0749e-10 | 9.0986e-09 | 7.8557e-09 | 3.9456e-10 | 9.8876e-10 | 4.3536e-10 | 2.4929e-11 | 203310.562
293334.188 | 6.3095e-09 | 7.6063e-09 | 2.0513e-10 | 9.2379e-09 | 7.8458e-09 | 3.9084e-10 | 9.9038e-10 | 4.3445e-10 | 2.5038e-11 | 203322.719
293346.375 | 6.3605e-09 | 7.5922e-09 | 2.0512e-10 | 9.1627e-09 | 7.872e-09 | 3.8897e-10 | 9.8473e-10 | 4.3476e-10 | 2.4827e-11 | 203334.906
293358.531 | 6.3455e-09 | 7.6469e-09 | 2.0574e-10 | 9.2122e-09 | 7.9205e-09 | 3.9234e-10 | 9.8909e-10 | 4.382e-10 | 2.4846e-11 | 203347.062
293370.719 | 6.3821e-09 | 7.5973e-09 | 2.0632e-10 | 9.1885e-09 | 7.8935e-09 | 3.9646e-10 | 9.8912e-10 | 4.4063e-10 | 2.5084e-11 | 203359.25
293382.875 | 6.45e-09 | 7.719e-09 | 2.0558e-10 | 9.2381e-09 | 7.8753e-09 | 3.9801e-10 | 9.9298e-10 | 4.3864e-10 | 2.4908e-11 | 203371.406
293395.031 | 6.3938e-09 | 7.6272e-09 | 2.068e-10 | 9.1943e-09 | 7.8388e-09 | 3.9012e-10 | 9.9129e-10 | 4.3973e-10 | 2.4628e-11 | 203383.562
293407.219 | 6.34e-09 | 7.5664e-09 | 2.0628e-10 | 9.2416e-09 | 7.8747e-09 | 3.9179e-10 | 9.9906e-10 | 4.4121e-10 | 2.5119e-11 | 203395.75
293419.375 | 6.3635e-09 | 7.5872e-09 | 2.0502e-10 | 9.2254e-09 | 7.8804e-09 | 4.0129e-10 | 9.9278e-10 | 4.3708e-10 | 2.5223e-11 | 203407.906
293431.531 | 6.3794e-09 | 7.6029e-09 | 2.0369e-10 | 9.1923e-09 | 7.8577e-09 | 3.9128e-10 | 9.8993e-10 | 4.3936e-10 | 2.5082e-11 | 203420.062
293443.719 | 6.449e-09 | 7.7604e-09 | 2.0453e-10 | 9.1648e-09 | 7.9555e-09 | 3.9629e-10 | 1.0071e-09 | 4.4109e-10 | 2.5334e-11 | 203432.25
293455.875 | 6.4871e-09 | 7.6855e-09 | 2.0672e-10 | 9.185e-09 | 7.8878e-09 | 3.918e-10 | 9.972e-10 | 4.3768e-10 | 2.51e-11 | 203444.406
293468.031 | 6.4521e-09 | 7.7807e-09 | 2.0666e-10 | 9.2622e-09 | 7.9487e-09 | 3.9503e-10 | 9.9036e-10 | 4.4006e-10 | 2.5086e-11 | 203456.562
293480.219 | 6.4373e-09 | 7.705e-09 | 2.0599e-10 | 9.2107e-09 | 8.0395e-09 | 3.9303e-10 | 9.9893e-10 | 4.3676e-10 | 2.4817e-11 | 203468.75
293492.375 | 6.4343e-09 | 7.7446e-09 | 2.0669e-10 | 9.3076e-09 | 7.9862e-09 | 3.9996e-10 | 9.972e-10 | 4.4061e-10 | 2.5049e-11 | 203480.906
293504.531 | 6.4275e-09 | 7.6557e-09 | 2.0466e-10 | 9.2391e-09 | 7.9203e-09 | 3.9674e-10 | 9.8469e-10 | 4.4279e-10 | 2.5162e-11 | 203493.062
293516.719 | 6.4017e-09 | 7.645e-09 | 2.0587e-10 | 9.268e-09 | 7.8994e-09 | 3.9664e-10 | 9.9904e-10 | 4.3968e-10 | 2.4896e-11 | 203505.25
293528.875 | 6.3871e-09 | 7.6296e-09 | 2.0644e-10 | 9.2232e-09 | 7.9121e-09 | 3.9526e-10 | 9.9611e-10 | 4.3408e-10 | 2.5246e-11 | 203517.406
293541.031 | 6.3138e-09 | 7.7222e-09 | 2.0449e-10 | 9.3009e-09 | 8.0042e-09 | 3.9539e-10 | 9.8948e-10 | 4.3647e-10 | 2.4966e-11 | 203529.562
293553.219 | 6.3613e-09 | 7.6879e-09 | 2.0572e-10 | 9.2678e-09 | 7.9119e-09 | 3.9335e-10 | 1.0133e-09 | 4.3897e-10 | 2.4958e-11 | 203541.75
293565.375 | 6.3679e-09 | 7.7416e-09 | 2.0563e-10 | 9.2802e-09 | 7.9858e-09 | 3.9564e-10 | 9.968e-10 | 4.4066e-10 | 2.5189e-11 | 203553.906
293577.531 | 6.3689e-09 | 7.6523e-09 | 2.0335e-10 | 9.2308e-09 | 7.9638e-09 | 3.946e-10 | 9.8222e-10 | 4.3756e-10 | 2.5108e-11 | 203566.062
293589.719 | 6.4683e-09 | 7.6881e-09 | 2.0757e-10 | 9.1825e-09 | 7.972e-09 | 3.9542e-10 | 9.8296e-10 | 4.3729e-10 | 2.5168e-11 | 203578.25
293601.875 | 6.455e-09 | 7.6453e-09 | 2.074e-10 | 9.1772e-09 | 7.9629e-09 | 3.9482e-10 | 1.0034e-09 | 4.3524e-10 | 2.5267e-11 | 203590.406
293614.031 | 6.4469e-09 | 7.6983e-09 | 2.0835e-10 | 9.225e-09 | 8.0003e-09 | 3.9559e-10 | 9.9103e-10 | 4.3825e-10 | 2.4895e-11 | 203602.562
293626.219 | 6.4157e-09 | 7.7284e-09 | 2.0251e-10 | 9.1385e-09 | 8.0417e-09 | 3.9419e-10 | 1.0051e-09 | 4.373e-10 | 2.5245e-11 | 203614.75
293638.375 | 6.4111e-09 | 7.7181e-09 | 2.0713e-10 | 9.2491e-09 | 7.9905e-09 | 3.9482e-10 | 9.9807e-10 | 4.3503e-10 | 2.4813e-11 | 203626.906
293650.531 | 6.3859e-09 | 7.6491e-09 | 2.0711e-10 | 9.2156e-09 | 7.9333e-09 | 3.9895e-10 | 9.9368e-10 | 4.324e-10 | 2.5068e-11 | 203639.062
293662.719 | 6.387e-09 | 7.7644e-09 | 2.0503e-10 | 9.1843e-09 | 7.9341e-09 | 3.9766e-10 | 9.9375e-10 | 4.3759e-10 | 2.501e-11 | 203651.25
293674.875 | 6.5031e-09 | 7.6676e-09 | 2.0549e-10 | 9.1968e-09 | 7.9013e-09 | 3.9485e-10 | 9.9809e-10 | 4.3689e-10 | 2.4935e-11 | 203663.406
293687.031 | 6.4852e-09 | 7.5802e-09 | 2.0587e-10 | 9.2648e-09 | 7.9625e-09 | 4.0072e-10 | 9.9652e-10 | 4.3801e-10 | 2.5039e-11 | 203675.562
293699.219 | 6.4085e-09 | 7.7547e-09 | 2.0769e-10 | 9.1312e-09 | 7.9393e-09 | 3.9373e-10 | 1.0086e-09 | 4.3262e-10 | 2.4923e-11 | 203687.75
293711.375 | 6.3695e-09 | 7.6762e-09 | 2.0347e-10 | 9.1579e-09 | 7.9981e-09 | 3.9353e-10 | 9.9343e-10 | 4.3573e-10 | 2.4989e-11 | 203699.906
293723.563 | 6.3895e-09 | 7.7073e-09 | 2.0657e-10 | 9.1696e-09 | 7.9318e-09 | 3.9674e-10 | 9.896e-10 | 4.3538e-10 | 2.5205e-11 | 203712.094
293735.719 | 6.3669e-09 | 7.812e-09 | 2.0308e-10 | 9.2285e-09 | 7.9199e-09 | 3.9336e-10 | 9.8957e-10 | 4.3632e-10 | 2.4852e-11 | 203724.25
293747.875 | 6.3208e-09 | 7.6414e-09 | 2.0553e-10 | 9.2873e-09 | 7.9308e-09 | 3.9234e-10 | 9.8845e-10 | 4.4149e-10 | 2.5117e-11 | 203736.406
293760.063 | 6.3613e-09 | 7.7169e-09 | 2.054e-10 | 9.2531e-09 | 8.0066e-09 | 3.9487e-10 | 9.9599e-10 | 4.3031e-10 | 2.4936e-11 | 203748.594
293772.219 | 6.4007e-09 | 7.6659e-09 | 2.0347e-10 | 9.157e-09 | 7.8666e-09 | 3.9627e-10 | 9.9895e-10 | 4.3828e-10 | 2.5201e-11 | 203760.75
293784.375 | 6.3443e-09 | 7.5974e-09 | 2.0426e-10 | 9.1871e-09 | 7.9537e-09 | 3.9529e-10 | 9.8628e-10 | 4.3312e-10 | 2.4907e-11 | 203772.906
293796.563 | 6.3504e-09 | 7.6527e-09 | 2.0413e-10 | 9.067e-09 | 7.8029e-09 | 3.9457e-10 | 9.9369e-10 | 4.3599e-10 | 2.4985e-11 | 203785.094
293808.719 | 6.3416e-09 | 7.6736e-09 | 2.0519e-10 | 9.1166e-09 | 7.8639e-09 | 3.9745e-10 | 9.8015e-10 | 4.3794e-10 | 2.5118e-11 | 203797.25
293820.875 | 6.2997e-09 | 7.6805e-09 | 2.0707e-10 | 9.2333e-09 | 7.8545e-09 | 3.8836e-10 | 9.938e-10 | 4.3163e-10 | 2.4982e-11 | 203809.406
293833.063 | 6.4171e-09 | 7.6574e-09 | 2.0271e-10 | 9.1607e-09 | 7.9103e-09 | 3.8888e-10 | 9.7647e-10 | 4.3206e-10 | 2.5152e-11 | 203821.594
293845.219 | 6.3605e-09 | 7.6543e-09 | 2.0575e-10 | 9.2089e-09 | 7.8393e-09 | 3.8879e-10 | 9.9568e-10 | 4.3384e-10 | 2.5087e-11 | 203833.75
293857.375 | 6.3651e-09 | 7.7478e-09 | 2.0472e-10 | 9.1404e-09 | 7.9303e-09 | 3.9498e-10 | 9.9562e-10 | 4.401e-10 | 2.4872e-11 | 203845.906
293869.563 | 6.3443e-09 | 7.7003e-09 | 2.0582e-10 | 9.2532e-09 | 7.8749e-09 | 3.8692e-10 | 9.8706e-10 | 4.3646e-10 | 2.5252e-11 | 203858.094
293881.719 | 6.386e-09 | 7.6995e-09 | 2.071e-10 | 9.2554e-09 | 7.9874e-09 | 3.9651e-10 | 9.8713e-10 | 4.3789e-10 | 2.4782e-11 | 203870.25
293893.875 | 6.3894e-09 | 7.7222e-09 | 2.0738e-10 | 9.235e-09 | 7.8671e-09 | 3.9281e-10 | 9.9637e-10 | 4.3722e-10 | 2.4952e-11 | 203882.406
293906.063 | 6.3079e-09 | 7.6597e-09 | 2.0394e-10 | 9.221e-09 | 7.8166e-09 | 3.916e-10 | 9.8251e-10 | 4.3435e-10 | 2.4769e-11 | 203894.594
293918.219 | 6.3469e-09 | 7.6183e-09 | 2.0586e-10 | 9.1002e-09 | 7.8218e-09 | 3.9433e-10 | 9.7655e-10 | 4.3468e-10 | 2.471e-11 | 203906.75
293930.375 | 6.3341e-09 | 7.6555e-09 | 2.0614e-10 | 9.0276e-09 | 7.8185e-09 | 3.9034e-10 | 9.9157e-10 | 4.3464e-10 | 2.4747e-11 | 203918.906
293942.563 | 6.3542e-09 | 7.642e-09 | 2.0313e-10 | 9.1649e-09 | 7.8611e-09 | 3.9172e-10 | 9.8259e-10 | 4.3211e-10 | 2.5084e-11 | 203931.094
293954.719 | 6.3554e-09 | 7.7122e-09 | 2.0329e-10 | 9.0955e-09 | 7.9132e-09 | 3.9075e-10 | 9.7926e-10 | 4.3359e-10 | 2.5065e-11 | 203943.25
293966.875 | 6.3202e-09 | 7.5796e-09 | 2.0113e-10 | 9.1309e-09 | 7.8946e-09 | 3.8822e-10 | 9.8687e-10 | 4.3398e-10 | 2.4765e-11 | 203955.406
293979.063 | 6.3501e-09 | 7.593e-09 | 2.0409e-10 | 9.0986e-09 | 7.866e-09 | 3.931e-10 | 9.9026e-10 | 4.3178e-10 | 2.5334e-11 | 203967.594
293991.219 | 6.3617e-09 | 7.6152e-09 | 2.0505e-10 | 9.1546e-09 | 7.8808e-09 | 3.9113e-10 | 9.9842e-10 | 4.3967e-10 | 2.4893e-11 | 203979.75
294003.375 | 6.3853e-09 | 7.6103e-09 | 2.025e-10 | 9.1673e-09 | 7.8882e-09 | 3.9469e-10 | 9.9155e-10 | 4.3803e-10 | 2.5037e-11 | 203991.906
294015.563 | 6.2745e-09 | 7.6028e-09 | 2.0175e-10 | 9.0131e-09 | 7.9678e-09 | 3.9023e-10 | 9.9008e-10 | 4.3006e-10 | 2.4985e-11 | 204004.094
294027.719 | 6.3492e-09 | 7.6386e-09 | 2.0465e-10 | 9.1461e-09 | 7.8268e-09 | 3.8915e-10 | 9.9564e-10 | 4.3612e-10 | 2.5096e-11 | 204016.25
294039.875 | 6.313e-09 | 7.6437e-09 | 2.0338e-10 | 9.1364e-09 | 7.91e-09 | 3.9309e-10 | 9.9403e-10 | 4.3527e-10 | 2.5047e-11 | 204028.406
294052.063 | 6.3687e-09 | 7.6958e-09 | 2.0327e-10 | 9.0902e-09 | 7.7663e-09 | 3.9276e-10 | 9.8427e-10 | 4.3145e-10 | 2.4892e-11 | 204040.594
294064.219 | 6.2454e-09 | 7.5342e-09 | 2.0407e-10 | 9.0651e-09 | 7.7819e-09 | 3.8965e-10 | 9.8227e-10 | 4.325e-10 | 2.4746e-11 | 204052.75
294076.375 | 6.3118e-09 | 7.647e-09 | 2.0443e-10 | 9.1537e-09 | 7.8335e-09 | 3.9005e-10 | 9.8054e-10 | 4.3161e-10 | 2.4633e-11 | 204064.906
294088.563 | 6.3396e-09 | 7.5866e-09 | 2.0226e-10 | 9.1646e-09 | 7.8053e-09 | 3.8807e-10 | 9.9033e-10 | 4.3017e-10 | 2.4571e-11 | 204077.094
294100.719 | 6.3127e-09 | 7.6216e-09 | 2.0036e-10 | 9.0035e-09 | 7.868e-09 | 3.879e-10 | 9.8418e-10 | 4.3174e-10 | 2.4589e-11 | 204089.25
294112.906 | 6.2989e-09 | 7.4793e-09 | 2.0214e-10 | 9.1006e-09 | 7.9203e-09 | 3.8651e-10 | 9.8663e-10 | 4.3617e-10 | 2.4802e-11 | 204101.437
294125.063 | 6.3431e-09 | 7.5362e-09 | 2.0535e-10 | 9.0861e-09 | 7.903e-09 | 3.8603e-10 | 9.8201e-10 | 4.3539e-10 | 2.4766e-11 | 204113.594
294137.219 | 6.3866e-09 | 7.6275e-09 | 2.0539e-10 | 9.1297e-09 | 7.8276e-09 | 3.9111e-10 | 9.8812e-10 | 4.3494e-10 | 2.5191e-11 | 204125.75
294149.406 | 6.3376e-09 | 7.6394e-09 | 2.0532e-10 | 9.1742e-09 | 7.8373e-09 | 3.8652e-10 | 9.917e-10 | 4.3598e-10 | 2.4867e-11 | 204137.937
294161.563 | 6.373e-09 | 7.6057e-09 | 2.0505e-10 | 9.0968e-09 | 7.7732e-09 | 3.8774e-10 | 9.8858e-10 | 4.3138e-10 | 2.5112e-11 | 204150.094
294173.719 | 6.3573e-09 | 7.5507e-09 | 2.0352e-10 | 9.1902e-09 | 7.8292e-09 | 3.9043e-10 | 9.8709e-10 | 4.4118e-10 | 2.5049e-11 | 204162.25
294185.906 | 6.3428e-09 | 7.6211e-09 | 2.0312e-10 | 9.1399e-09 | 7.8686e-09 | 3.9255e-10 | 9.87e-10 | 4.3604e-10 | 2.5074e-11 | 204174.437
294198.063 | 6.3636e-09 | 7.5614e-09 | 2.0521e-10 | 9.1716e-09 | 7.8636e-09 | 3.879e-10 | 1.0001e-09 | 4.3392e-10 | 2.4916e-11 | 204186.594
294210.219 | 6.3505e-09 | 7.6215e-09 | 2.0675e-10 | 9.1766e-09 | 7.7792e-09 | 3.9139e-10 | 9.8694e-10 | 4.3266e-10 | 2.5043e-11 | 204198.75
294222.406 | 6.299e-09 | 7.6473e-09 | 2.0481e-10 | 9.1887e-09 | 7.8513e-09 | 3.9347e-10 | 9.9585e-10 | 4.3566e-10 | 2.518e-11 | 204210.937
294234.563 | 6.266e-09 | 7.6157e-09 | 2.0454e-10 | 9.1498e-09 | 7.9673e-09 | 3.8954e-10 | 9.9228e-10 | 4.3997e-10 | 2.5046e-11 | 204223.094
294246.719 | 6.3704e-09 | 7.6955e-09 | 2.033e-10 | 9.134e-09 | 7.8643e-09 | 3.9035e-10 | 9.8758e-10 | 4.3572e-10 | 2.46e-11 | 204235.25
294258.906 | 6.4488e-09 | 7.6729e-09 | 2.0366e-10 | 9.2027e-09 | 7.8289e-09 | 3.9048e-10 | 9.8736e-10 | 4.376e-10 | 2.5246e-11 | 204247.437
294271.063 | 6.3499e-09 | 7.6108e-09 | 2.052e-10 | 9.0998e-09 | 7.8654e-09 | 3.9255e-10 | 9.871e-10 | 4.32e-10 | 2.5108e-11 | 204259.594
294283.219 | 6.3434e-09 | 7.5817e-09 | 2.0513e-10 | 9.0986e-09 | 7.815e-09 | 3.9194e-10 | 9.8176e-10 | 4.3228e-10 | 2.5049e-11 | 204271.75
294295.406 | 6.3353e-09 | 7.5582e-09 | 2.0156e-10 | 9.2328e-09 | 7.8406e-09 | 3.9256e-10 | 9.9974e-10 | 4.3449e-10 | 2.4804e-11 | 204283.937
294307.563 | 6.3137e-09 | 7.5682e-09 | 2.0585e-10 | 9.2229e-09 | 7.8591e-09 | 3.8878e-10 | 9.8535e-10 | 4.3697e-10 | 2.5025e-11 | 204296.094
294319.719 | 6.3214e-09 | 7.5226e-09 | 2.0487e-10 | 9.132e-09 | 7.7616e-09 | 3.8764e-10 | 9.9797e-10 | 4.3012e-10 | 2.4969e-11 | 204308.25
294331.906 | 6.3548e-09 | 7.6671e-09 | 2.0488e-10 | 9.1829e-09 | 7.897e-09 | 3.896e-10 | 9.9904e-10 | 4.3348e-10 | 2.4777e-11 | 204320.437
294344.063 | 6.3188e-09 | 7.6687e-09 | 2.0551e-10 | 9.1032e-09 | 7.8381e-09 | 3.923e-10 | 9.9668e-10 | 4.3573e-10 | 2.4771e-11 | 204332.594
294356.219 | 6.4448e-09 | 7.6484e-09 | 2.0624e-10 | 9.2534e-09 | 7.8567e-09 | 3.9128e-10 | 9.8973e-10 | 4.3085e-10 | 2.5333e-11 | 204344.75
294368.406 | 6.363e-09 | 7.7025e-09 | 2.0346e-10 | 9.0701e-09 | 7.8668e-09 | 3.8982e-10 | 9.8144e-10 | 4.3478e-10 | 2.4954e-11 | 204356.937
294380.563 | 6.3716e-09 | 7.7392e-09 | 2.0199e-10 | 9.2432e-09 | 7.8683e-09 | 3.9336e-10 | 9.9309e-10 | 4.3354e-10 | 2.5019e-11 | 204369.094
294392.719 | 6.3899e-09 | 7.6511e-09 | 2.0636e-10 | 9.0761e-09 | 7.8138e-09 | 3.925e-10 | 9.8533e-10 | 4.3758e-10 | 2.4552e-11 | 204381.25
294404.906 | 6.3581e-09 | 7.7089e-09 | 2.0417e-10 | 9.1869e-09 | 7.9331e-09 | 3.9327e-10 | 9.809e-10 | 4.3692e-10 | 2.487e-11 | 204393.437
294417.063 | 6.4279e-09 | 7.6295e-09 | 2.0482e-10 | 9.2104e-09 | 7.8912e-09 | 3.9014e-10 | 9.9225e-10 | 4.3311e-10 | 2.4907e-11 | 204405.594
294429.219 | 6.3585e-09 | 7.6693e-09 | 2.051e-10 | 9.2011e-09 | 7.8741e-09 | 3.9658e-10 | 9.9176e-10 | 4.3427e-10 | 2.5018e-11 | 204417.75
294441.406 | 6.2951e-09 | 7.6415e-09 | 2.0256e-10 | 9.1712e-09 | 7.8953e-09 | 3.9511e-10 | 9.899e-10 | 4.374e-10 | 2.5173e-11 | 204429.937
294453.563 | 6.3908e-09 | 7.77e-09 | 2.0431e-10 | 9.2105e-09 | 7.9389e-09 | 3.9389e-10 | 1.0028e-09 | 4.3046e-10 | 2.5324e-11 | 204442.094
294465.719 | 6.3505e-09 | 7.5849e-09 | 2.0461e-10 | 9.1297e-09 | 7.8738e-09 | 3.913e-10 | 9.8874e-10 | 4.3511e-10 | 2.506e-11 | 204454.25
294477.906 | 6.2872e-09 | 7.64e-09 | 2.0646e-10 | 9.1664e-09 | 7.895e-09 | 3.9337e-10 | 9.8344e-10 | 4.3956e-10 | 2.4762e-11 | 204466.437
294490.063 | 6.3261e-09 | 7.6416e-09 | 2.0493e-10 | 9.1872e-09 | 7.8253e-09 | 3.9181e-10 | 9.8455e-10 | 4.3285e-10 | 2.4922e-11 | 204478.594
294502.25 | 6.356e-09 | 7.6359e-09 | 2.0348e-10 | 9.2072e-09 | 7.9234e-09 | 3.9575e-10 | 9.9771e-10 | 4.3441e-10 | 2.4984e-11 | 204490.781
294514.406 | 6.323e-09 | 7.7169e-09 | 2.0459e-10 | 9.0434e-09 | 7.8909e-09 | 3.8986e-10 | 9.8759e-10 | 4.3045e-10 | 2.5033e-11 | 204502.937
294526.563 | 6.3427e-09 | 7.6238e-09 | 2.0596e-10 | 9.0946e-09 | 7.8519e-09 | 3.8648e-10 | 9.9208e-10 | 4.3309e-10 | 2.5146e-11 | 204515.094
294538.75 | 6.3301e-09 | 7.65e-09 | 2.0471e-10 | 9.2132e-09 | 7.8372e-09 | 3.9234e-10 | 9.844e-10 | 4.3662e-10 | 2.5149e-11 | 204527.281
294550.906 | 6.2947e-09 | 7.5665e-09 | 2.0443e-10 | 9.0487e-09 | 7.8875e-09 | 3.8826e-10 | 9.9091e-10 | 4.3287e-10 | 2.4732e-11 | 204539.437
294563.063 | 6.2761e-09 | 7.6048e-09 | 2.0338e-10 | 9.1814e-09 | 7.7662e-09 | 3.9022e-10 | 9.8092e-10 | 4.3866e-10 | 2.5211e-11 | 204551.594
294575.25 | 6.228e-09 | 7.5985e-09 | 2.05e-10 | 9.1107e-09 | 7.792e-09 | 3.9268e-10 | 9.8259e-10 | 4.3368e-10 | 2.5117e-11 | 204563.781
294587.406 | 6.3286e-09 | 7.6138e-09 | 2.0413e-10 | 9.1795e-09 | 7.9013e-09 | 3.9117e-10 | 9.9239e-10 | 4.3511e-10 | 2.4926e-11 | 204575.937
294599.563 | 6.3597e-09 | 7.5939e-09 | 2.0674e-10 | 9.1172e-09 | 7.7934e-09 | 3.9139e-10 | 9.8805e-10 | 4.3436e-10 | 2.4543e-11 | 204588.094
294611.75 | 6.3353e-09 | 7.5874e-09 | 2.0288e-10 | 9.1286e-09 | 7.837e-09 | 3.9472e-10 | 9.9322e-10 | 4.3421e-10 | 2.5e-11 | 204600.281
294623.906 | 6.3254e-09 | 7.5963e-09 | 2.0674e-10 | 9.1966e-09 | 7.7998e-09 | 3.874e-10 | 9.8148e-10 | 4.4032e-10 | 2.5009e-11 | 204612.437
294636.063 | 6.2618e-09 | 7.5228e-09 | 2.0324e-10 | 9.0785e-09 | 7.7915e-09 | 3.9144e-10 | 9.8506e-10 | 4.3166e-10 | 2.485e-11 | 204624.594
294648.25 | 6.3311e-09 | 7.5292e-09 | 2.0523e-10 | 9.2106e-09 | 7.9118e-09 | 3.9321e-10 | 9.8919e-10 | 4.3229e-10 | 2.49e-11 | 204636.781
294660.406 | 6.2752e-09 | 7.5926e-09 | 2.0452e-10 | 9.1597e-09 | 7.8106e-09 | 3.8956e-10 | 9.7922e-10 | 4.3619e-10 | 2.5053e-11 | 204648.937
294672.563 | 6.3663e-09 | 7.5882e-09 | 2.0506e-10 | 9.1417e-09 | 7.8647e-09 | 3.8555e-10 | 9.7932e-10 | 4.3445e-10 | 2.4698e-11 | 204661.094
294684.75 | 6.2725e-09 | 7.6128e-09 | 2.0439e-10 | 9.0998e-09 | 7.8436e-09 | 3.8819e-10 | 9.8106e-10 | 4.3518e-10 | 2.4907e-11 | 204673.281
294696.906 | 6.2485e-09 | 7.5654e-09 | 2.0529e-10 | 9.1663e-09 | 7.8499e-09 | 3.9194e-10 | 9.8422e-10 | 4.3428e-10 | 2.4831e-11 | 204685.437
294709.063 | 6.2748e-09 | 7.5599e-09 | 2.0519e-10 | 9.0875e-09 | 7.8184e-09 | 3.9024e-10 | 9.8346e-10 | 4.3378e-10 | 2.5083e-11 | 204697.594
294721.25 | 6.2842e-09 | 7.4967e-09 | 2.0207e-10 | 9.0835e-09 | 7.8251e-09 | 3.9327e-10 | 9.704e-10 | 4.2982e-10 | 2.4869e-11 | 204709.781
294733.406 | 6.3484e-09 | 7.5169e-09 | 2.0344e-10 | 9.0906e-09 | 7.8283e-09 | 3.9106e-10 | 9.8923e-10 | 4.3288e-10 | 2.4879e-11 | 204721.937
294745.563 | 6.3218e-09 | 7.6141e-09 | 2.0412e-10 | 9.1242e-09 | 7.9353e-09 | 3.9151e-10 | 9.8888e-10 | 4.3282e-10 | 2.4961e-11 | 204734.094
294757.75 | 6.284e-09 | 7.5356e-09 | 2.0192e-10 | 9.1112e-09 | 7.8032e-09 | 3.8916e-10 | 9.6806e-10 | 4.2871e-10 | 2.4778e-11 | 204746.281
294769.906 | 6.2833e-09 | 7.4708e-09 | 2.0233e-10 | 9.0501e-09 | 7.8314e-09 | 3.9159e-10 | 9.8045e-10 | 4.3154e-10 | 2.4844e-11 | 204758.437
294782.063 | 6.3073e-09 | 7.4928e-09 | 2.0281e-10 | 9.13e-09 | 7.8113e-09 | 3.8964e-10 | 9.8436e-10 | 4.2994e-10 | 2.46e-11 | 204770.594
294794.25 | 6.3003e-09 | 7.4709e-09 | 2.0231e-10 | 9.1084e-09 | 7.849e-09 | 3.9124e-10 | 9.7951e-10 | 4.3198e-10 | 2.4767e-11 | 204782.781
294806.406 | 6.2801e-09 | 7.5248e-09 | 2.0286e-10 | 9.1334e-09 | 7.8282e-09 | 3.8842e-10 | 9.8391e-10 | 4.313e-10 | 2.4604e-11 | 204794.937
294818.563 | 6.2347e-09 | 7.5004e-09 | 2.0283e-10 | 9.0411e-09 | 7.8426e-09 | 3.8623e-10 | 9.7479e-10 | 4.281e-10 | 2.4761e-11 | 204807.094
294830.75 | 6.2356e-09 | 7.5747e-09 | 2.0412e-10 | 9.0347e-09 | 7.7763e-09 | 3.8754e-10 | 9.793e-10 | 4.3877e-10 | 2.4429e-11 | 204819.281
294842.906 | 6.3009e-09 | 7.5811e-09 | 2.0276e-10 | 9.1445e-09 | 7.8442e-09 | 3.8865e-10 | 9.9821e-10 | 4.3439e-10 | 2.4794e-11 | 204831.437
294855.063 | 6.3672e-09 | 7.5837e-09 | 2.0431e-10 | 9.0635e-09 | 7.8566e-09 | 3.8776e-10 | 9.9205e-10 | 4.306e-10 | 2.4804e-11 | 204843.594
294867.25 | 6.2315e-09 | 7.4956e-09 | 2.0441e-10 | 9.1321e-09 | 7.9078e-09 | 3.8484e-10 | 9.879e-10 | 4.3549e-10 | 2.4766e-11 | 204855.781
294879.406 | 6.2499e-09 | 7.4886e-09 | 2.0379e-10 | 9.067e-09 | 7.8518e-09 | 3.8994e-10 | 9.8439e-10 | 4.3443e-10 | 2.4738e-11 | 204867.937
294891.594 | 6.3301e-09 | 7.5746e-09 | 2.0311e-10 | 9.0265e-09 | 7.8288e-09 | 3.8877e-10 | 9.7673e-10 | 4.3395e-10 | 2.4994e-11 | 204880.125
294903.75 | 6.274e-09 | 7.5817e-09 | 2.0265e-10 | 9.1431e-09 | 7.8328e-09 | 3.8928e-10 | 9.8089e-10 | 4.3404e-10 | 2.4892e-11 | 204892.281
294915.906 | 6.3356e-09 | 7.574e-09 | 2.0231e-10 | 9.1334e-09 | 7.8198e-09 | 3.9365e-10 | 9.7926e-10 | 4.3205e-10 | 2.4899e-11 | 204904.437
294928.094 | 6.3234e-09 | 7.5593e-09 | 2.0464e-10 | 9.1418e-09 | 7.846e-09 | 3.9149e-10 | 9.8898e-10 | 4.3411e-10 | 2.4995e-11 | 204916.625
294940.25 | 6.2654e-09 | 7.546e-09 | 2.033e-10 | 9.1763e-09 | 7.6952e-09 | 3.8873e-10 | 9.8711e-10 | 4.3281e-10 | 2.4754e-11 | 204928.781
294952.406 | 6.2938e-09 | 7.5383e-09 | 2.0425e-10 | 9.0789e-09 | 7.8117e-09 | 3.8992e-10 | 9.9016e-10 | 4.3138e-10 | 2.4925e-11 | 204940.937
294964.594 | 6.3185e-09 | 7.5507e-09 | 2.0436e-10 | 9.0312e-09 | 7.8674e-09 | 3.8747e-10 | 9.8698e-10 | 4.3325e-10 | 2.4875e-11 | 204953.125
294976.75 | 6.3038e-09 | 7.594e-09 | 2.0664e-10 | 9.0952e-09 | 7.8261e-09 | 3.9431e-10 | 9.8306e-10 | 4.3309e-10 | 2.4657e-11 | 204965.281
294988.906 | 6.3765e-09 | 7.5792e-09 | 2.0382e-10 | 9.0862e-09 | 7.7527e-09 | 3.899e-10 | 9.8372e-10 | 4.3766e-10 | 2.4453e-11 | 204977.437
295001.094 | 6.3306e-09 | 7.6318e-09 | 2.0173e-10 | 9.1534e-09 | 7.9187e-09 | 3.9194e-10 | 9.9176e-10 | 4.346e-10 | 2.467e-11 | 204989.625
295013.25 | 6.2979e-09 | 7.5925e-09 | 2.0418e-10 | 9.1062e-09 | 7.9028e-09 | 3.8704e-10 | 9.8674e-10 | 4.3517e-10 | 2.4933e-11 | 205001.781
295025.406 | 6.3106e-09 | 7.609e-09 | 2.0569e-10 | 9.1691e-09 | 7.9127e-09 | 3.9603e-10 | 1.0036e-09 | 4.3143e-10 | 2.4772e-11 | 205013.937
295037.594 | 6.2717e-09 | 7.5625e-09 | 2.0326e-10 | 9.152e-09 | 7.9076e-09 | 3.9041e-10 | 9.854e-10 | 4.3387e-10 | 2.4712e-11 | 205026.125
295049.75 | 6.236e-09 | 7.5864e-09 | 2.0499e-10 | 9.1475e-09 | 7.8924e-09 | 3.9219e-10 | 9.9353e-10 | 4.355e-10 | 2.4809e-11 | 205038.281
295061.906 | 6.3518e-09 | 7.6537e-09 | 2.0265e-10 | 9.1107e-09 | 7.8421e-09 | 3.9107e-10 | 9.8434e-10 | 4.2906e-10 | 2.5084e-11 | 205050.437
295074.094 | 6.2939e-09 | 7.5242e-09 | 2.0296e-10 | 9.2625e-09 | 7.907e-09 | 3.8929e-10 | 9.8351e-10 | 4.33e-10 | 2.4863e-11 | 205062.625
295086.25 | 6.3128e-09 | 7.6667e-09 | 2.0548e-10 | 9.2701e-09 | 7.8661e-09 | 3.8873e-10 | 9.9767e-10 | 4.357e-10 | 2.4502e-11 | 205074.781
295098.406 | 6.2883e-09 | 7.6419e-09 | 2.0254e-10 | 9.1651e-09 | 7.7922e-09 | 3.8531e-10 | 9.8754e-10 | 4.3499e-10 | 2.4763e-11 | 205086.937
295110.594 | 6.3301e-09 | 7.6067e-09 | 2.0413e-10 | 9.24e-09 | 7.7525e-09 | 3.8895e-10 | 9.8514e-10 | 4.34e-10 | 2.4572e-11 | 205099.125
295122.75 | 6.2803e-09 | 7.5454e-09 | 2.0406e-10 | 9.1356e-09 | 7.8798e-09 | 3.9296e-10 | 9.7833e-10 | 4.4252e-10 | 2.4734e-11 | 205111.281
295134.906 | 6.2684e-09 | 7.633e-09 | 2.0359e-10 | 9.2298e-09 | 7.804e-09 | 3.9142e-10 | 9.9948e-10 | 4.4059e-10 | 2.4744e-11 | 205123.437
295147.094 | 6.26e-09 | 7.5766e-09 | 2.0351e-10 | 9.0526e-09 | 7.8128e-09 | 3.8866e-10 | 9.931e-10 | 4.3369e-10 | 2.4935e-11 | 205135.625
295159.25 | 6.2487e-09 | 7.4536e-09 | 2.0473e-10 | 9.0805e-09 | 7.7959e-09 | 3.9229e-10 | 9.9098e-10 | 4.302e-10 | 2.4848e-11 | 205147.781
295171.406 | 6.2753e-09 | 7.5505e-09 | 2.0627e-10 | 9.1352e-09 | 7.8915e-09 | 3.8881e-10 | 9.8662e-10 | 4.346e-10 | 2.4722e-11 | 205159.937
295183.594 | 6.2309e-09 | 7.556e-09 | 2.0337e-10 | 9.137e-09 | 7.7735e-09 | 3.8986e-10 | 9.7208e-10 | 4.3193e-10 | 2.4828e-11 | 205172.125
295195.75 | 6.2877e-09 | 7.5569e-09 | 2.0493e-10 | 9.1316e-09 | 7.869e-09 | 3.8866e-10 | 9.843e-10 | 4.3571e-10 | 2.4875e-11 | 205184.281
295207.906 | 6.2849e-09 | 7.6474e-09 | 2.0511e-10 | 9.2137e-09 | 7.8378e-09 | 3.9063e-10 | 9.7804e-10 | 4.3083e-10 | 2.4692e-11 | 205196.437
295220.094 | 6.3046e-09 | 7.5838e-09 | 2.0372e-10 | 9.1451e-09 | 7.8528e-09 | 3.9164e-10 | 9.7908e-10 | 4.3564e-10 | 2.4629e-11 | 205208.625
295232.25 | 6.3324e-09 | 7.5672e-09 | 2.0347e-10 | 9.0928e-09 | 7.8329e-09 | 3.8774e-10 | 9.758e-10 | 4.3221e-10 | 2.4551e-11 | 205220.781
295244.438 | 6.2856e-09 | 7.5125e-09 | 2.0226e-10 | 9.1417e-09 | 7.7989e-09 | 3.9193e-10 | 9.7937e-10 | 4.3221e-10 | 2.4987e-11 | 205232.969
295256.594 | 6.295e-09 | 7.5185e-09 | 2.0486e-10 | 9.1982e-09 | 7.7657e-09 | 3.8605e-10 | 9.958e-10 | 4.3385e-10 | 2.4774e-11 | 205245.125
295268.75 | 6.3328e-09 | 7.617e-09 | 2.0361e-10 | 9.1306e-09 | 7.8128e-09 | 3.8637e-10 | 9.7999e-10 | 4.3953e-10 | 2.4745e-11 | 205257.281
295280.938 | 6.2472e-09 | 7.6245e-09 | 2.0541e-10 | 9.0301e-09 | 7.7775e-09 | 3.9135e-10 | 9.8157e-10 | 4.307e-10 | 2.4732e-11 | 205269.469
295293.094 | 6.2761e-09 | 7.5514e-09 | 2.0282e-10 | 9.1647e-09 | 7.7827e-09 | 3.898e-10 | 9.8397e-10 | 4.342e-10 | 2.4596e-11 | 205281.625
295305.25 | 6.2529e-09 | 7.5468e-09 | 2.0515e-10 | 9.1589e-09 | 7.855e-09 | 3.8972e-10 | 9.9181e-10 | 4.3028e-10 | 2.5034e-11 | 205293.781
295317.438 | 6.3062e-09 | 7.5489e-09 | 2.043e-10 | 9.3099e-09 | 7.7653e-09 | 3.898e-10 | 9.7964e-10 | 4.3374e-10 | 2.4658e-11 | 205305.969
295329.594 | 6.3083e-09 | 7.5056e-09 | 2.047e-10 | 9.1258e-09 | 7.8738e-09 | 3.8868e-10 | 9.9212e-10 | 4.2787e-10 | 2.4822e-11 | 205318.125
295341.75 | 6.3156e-09 | 7.5792e-09 | 2.0525e-10 | 9.1009e-09 | 7.8147e-09 | 3.8779e-10 | 9.8831e-10 | 4.3086e-10 | 2.4901e-11 | 205330.281
295353.938 | 6.2375e-09 | 7.5784e-09 | 2.0387e-10 | 9.1186e-09 | 7.8606e-09 | 3.8683e-10 | 9.8478e-10 | 4.3266e-10 | 2.4713e-11 | 205342.469
295366.094 | 6.2266e-09 | 7.5541e-09 | 2.0386e-10 | 9.1169e-09 | 7.8462e-09 | 3.8912e-10 | 9.8082e-10 | 4.3134e-10 | 2.4584e-11 | 205354.625
295378.25 | 6.2432e-09 | 7.5565e-09 | 2.0408e-10 | 8.9773e-09 | 7.7542e-09 | 3.928e-10 | 9.7533e-10 | 4.3034e-10 | 2.4582e-11 | 205366.781
295390.438 | 6.2635e-09 | 7.6084e-09 | 2.0304e-10 | 9.1267e-09 | 7.8091e-09 | 3.8574e-10 | 9.8939e-10 | 4.3695e-10 | 2.488e-11 | 205378.969
295402.594 | 6.2696e-09 | 7.5036e-09 | 2.0319e-10 | 9.1106e-09 | 7.8752e-09 | 3.9297e-10 | 9.9207e-10 | 4.3337e-10 | 2.457e-11 | 205391.125
295414.75 | 6.2878e-09 | 7.5796e-09 | 2.021e-10 | 9.1632e-09 | 7.8277e-09 | 3.8528e-10 | 9.7624e-10 | 4.3405e-10 | 2.4813e-11 | 205403.281
295426.938 | 6.2219e-09 | 7.5912e-09 | 2.0066e-10 | 9.1088e-09 | 7.7459e-09 | 3.8848e-10 | 9.8413e-10 | 4.3192e-10 | 2.4721e-11 | 205415.469
295439.094 | 6.3108e-09 | 7.5262e-09 | 2.0314e-10 | 9.0594e-09 | 7.8104e-09 | 3.8417e-10 | 9.7504e-10 | 4.3266e-10 | 2.4706e-11 | 205427.625
295451.25 | 6.2843e-09 | 7.5553e-09 | 2.0373e-10 | 8.9827e-09 | 7.7457e-09 | 3.8802e-10 | 9.9396e-10 | 4.3031e-10 | 2.4545e-11 | 205439.781
295463.438 | 6.2681e-09 | 7.6053e-09 | 2.0252e-10 | 9.0204e-09 | 7.7781e-09 | 3.8879e-10 | 9.7875e-10 | 4.2777e-10 | 2.4548e-11 | 205451.969
295475.594 | 6.2377e-09 | 7.5309e-09 | 2.0172e-10 | 9.0093e-09 | 7.7496e-09 | 3.8897e-10 | 9.7755e-10 | 4.3221e-10 | 2.4505e-11 | 205464.125
295487.75 | 6.2951e-09 | 7.5343e-09 | 2.0459e-10 | 9.0588e-09 | 7.6969e-09 | 3.8641e-10 | 9.7272e-10 | 4.2895e-10 | 2.47e-11 | 205476.281
295499.938 | 6.2762e-09 | 7.598e-09 | 2.0036e-10 | 9.0694e-09 | 7.7441e-09 | 3.8532e-10 | 9.7025e-10 | 4.3057e-10 | 2.4378e-11 | 205488.469
295512.094 | 6.1747e-09 | 7.5819e-09 | 2.0199e-10 | 9.0229e-09 | 7.7518e-09 | 3.8701e-10 | 9.7485e-10 | 4.3074e-10 | 2.4669e-11 | 205500.625
295524.25 | 6.1603e-09 | 7.5105e-09 | 2.026e-10 | 9.1559e-09 | 7.7949e-09 | 3.8956e-10 | 9.846e-10 | 4.3673e-10 | 2.4473e-11 | 205512.781
295536.438 | 6.3534e-09 | 7.5548e-09 | 2.0255e-10 | 8.9891e-09 | 7.8234e-09 | 3.87e-10 | 9.7363e-10 | 4.3042e-10 | 2.4443e-11 | 205524.969
295548.594 | 6.333e-09 | 7.5446e-09 | 2.0172e-10 | 9.1213e-09 | 7.7133e-09 | 3.8374e-10 | 9.8136e-10 | 4.2617e-10 | 2.4716e-11 | 205537.125
295560.75 | 6.2659e-09 | 7.4893e-09 | 2.0323e-10 | 9.0136e-09 | 7.8465e-09 | 3.885e-10 | 9.7662e-10 | 4.2792e-10 | 2.4888e-11 | 205549.281
295572.938 | 6.2916e-09 | 7.5586e-09 | 2.008e-10 | 8.9816e-09 | 7.8299e-09 | 3.8779e-10 | 9.7006e-10 | 4.2757e-10 | 2.4975e-11 | 205561.469
295585.094 | 6.2422e-09 | 7.549e-09 | 2.0261e-10 | 9.1306e-09 | 7.8397e-09 | 3.8465e-10 | 9.8196e-10 | 4.2774e-10 | 2.4687e-11 | 205573.625
295597.25 | 6.2507e-09 | 7.5027e-09 | 2.0122e-10 | 9.1857e-09 | 7.8184e-09 | 3.8782e-10 | 9.8591e-10 | 4.3754e-10 | 2.4683e-11 | 205585.781
295609.438 | 6.2594e-09 | 7.5901e-09 | 2.0318e-10 | 9.0075e-09 | 7.866e-09 | 3.8305e-10 | 9.8733e-10 | 4.3122e-10 | 2.4521e-11 | 205597.969
295621.594 | 6.1675e-09 | 7.524e-09 | 2.0208e-10 | 9.1201e-09 | 7.8269e-09 | 3.8483e-10 | 9.8218e-10 | 4.2953e-10 | 2.4887e-11 | 205610.125
295633.781 | 6.2696e-09 | 7.591e-09 | 2.029e-10 | 9.1095e-09 | 7.7714e-09 | 3.8765e-10 | 9.7964e-10 | 4.3382e-10 | 2.4917e-11 | 205622.312
295645.938 | 6.2297e-09 | 7.5069e-09 | 2.0423e-10 | 8.9571e-09 | 7.7664e-09 | 3.8117e-10 | 9.7743e-10 | 4.3154e-10 | 2.4876e-11 | 205634.469
295658.094 | 6.3054e-09 | 7.4548e-09 | 2.0355e-10 | 9.0997e-09 | 7.7829e-09 | 3.8881e-10 | 9.8851e-10 | 4.3363e-10 | 2.46e-11 | 205646.625
295670.281 | 6.2089e-09 | 7.5141e-09 | 2.0314e-10 | 9.1615e-09 | 7.7522e-09 | 3.8581e-10 | 9.7695e-10 | 4.3418e-10 | 2.4483e-11 | 205658.812
295682.438 | 6.2817e-09 | 7.4448e-09 | 2.0137e-10 | 9.0248e-09 | 7.751e-09 | 3.8869e-10 | 9.7523e-10 | 4.3191e-10 | 2.4382e-11 | 205670.969
295694.594 | 6.1365e-09 | 7.4717e-09 | 2.0243e-10 | 9.0109e-09 | 7.7471e-09 | 3.8677e-10 | 9.7905e-10 | 4.2896e-10 | 2.4732e-11 | 205683.125
295706.781 | 6.2944e-09 | 7.5089e-09 | 2.0195e-10 | 9.0584e-09 | 7.6978e-09 | 3.8926e-10 | 9.851e-10 | 4.3122e-10 | 2.4312e-11 | 205695.312
295718.938 | 6.345e-09 | 7.5216e-09 | 2.0214e-10 | 9.0021e-09 | 7.7413e-09 | 3.8596e-10 | 9.821e-10 | 4.3104e-10 | 2.4797e-11 | 205707.469
295731.094 | 6.1966e-09 | 7.5744e-09 | 2.004e-10 | 9.0016e-09 | 7.7725e-09 | 3.8626e-10 | 9.7353e-10 | 4.2837e-10 | 2.4763e-11 | 205719.625
295743.281 | 6.2983e-09 | 7.5463e-09 | 2.0067e-10 | 9.0951e-09 | 7.7483e-09 | 3.8523e-10 | 9.742e-10 | 4.2837e-10 | 2.4787e-11 | 205731.812
295755.438 | 6.2195e-09 | 7.5644e-09 | 2.0111e-10 | 9.1336e-09 | 7.784e-09 | 3.8725e-10 | 9.7387e-10 | 4.3079e-10 | 2.4538e-11 | 205743.969
295767.594 | 6.254e-09 | 7.4951e-09 | 2.0058e-10 | 9.0011e-09 | 7.7666e-09 | 3.8938e-10 | 9.7077e-10 | 4.3233e-10 | 2.4537e-11 | 205756.125
295779.781 | 6.2494e-09 | 7.5078e-09 | 1.9965e-10 | 9.1316e-09 | 7.7815e-09 | 3.8208e-10 | 9.8253e-10 | 4.3381e-10 | 2.4658e-11 | 205768.312
295791.938 | 6.2126e-09 | 7.471e-09 | 2.0237e-10 | 9.1421e-09 | 7.8333e-09 | 3.8932e-10 | 9.8414e-10 | 4.3202e-10 | 2.457e-11 | 205780.469
295804.094 | 6.1807e-09 | 7.4717e-09 | 2.0031e-10 | 9.1497e-09 | 7.888e-09 | 3.8487e-10 | 9.8343e-10 | 4.308e-10 | 2.4323e-11 | 205792.625
295816.281 | 6.2346e-09 | 7.5633e-09 | 2.0174e-10 | 9.0274e-09 | 7.7215e-09 | 3.8345e-10 | 9.78e-10 | 4.3457e-10 | 2.4659e-11 | 205804.812
295828.438 | 6.2038e-09 | 7.5366e-09 | 2.0267e-10 | 9.1113e-09 | 7.7013e-09 | 3.866e-10 | 9.8612e-10 | 4.3083e-10 | 2.4479e-11 | 205816.969
295840.594 | 6.211e-09 | 7.5296e-09 | 2.0078e-10 | 9.0362e-09 | 7.7801e-09 | 3.8605e-10 | 9.8157e-10 | 4.3326e-10 | 2.465e-11 | 205829.125
295852.781 | 6.2156e-09 | 7.4942e-09 | 2.0165e-10 | 9.1253e-09 | 7.7849e-09 | 3.824e-10 | 9.7508e-10 | 4.2976e-10 | 2.4705e-11 | 205841.312
295864.938 | 6.2201e-09 | 7.4816e-09 | 2.0008e-10 | 9.0105e-09 | 7.7803e-09 | 3.8288e-10 | 9.8395e-10 | 4.2928e-10 | 2.4496e-11 | 205853.469
295877.094 | 6.2172e-09 | 7.5403e-09 | 1.995e-10 | 9.103e-09 | 7.6635e-09 | 3.8531e-10 | 9.7697e-10 | 4.2903e-10 | 2.4316e-11 | 205865.625
295889.281 | 6.2096e-09 | 7.5013e-09 | 2.0023e-10 | 9.0876e-09 | 7.788e-09 | 3.8491e-10 | 9.7246e-10 | 4.3102e-10 | 2.4522e-11 | 205877.812
295901.438 | 6.248e-09 | 7.5383e-09 | 2.0386e-10 | 9.1434e-09 | 7.7194e-09 | 3.8589e-10 | 9.7495e-10 | 4.3121e-10 | 2.4581e-11 | 205889.969
295913.594 | 6.2557e-09 | 7.4668e-09 | 2.0221e-10 | 8.9394e-09 | 7.7257e-09 | 3.8479e-10 | 9.7124e-10 | 4.2513e-10 | 2.4832e-11 | 205902.125
295925.781 | 6.2287e-09 | 7.5308e-09 | 1.9989e-10 | 9.0673e-09 | 7.7617e-09 | 3.8357e-10 | 9.8145e-10 | 4.3212e-10 | 2.4463e-11 | 205914.312
295937.938 | 6.2797e-09 | 7.5106e-09 | 2.0221e-10 | 9.0631e-09 | 7.6849e-09 | 3.8547e-10 | 9.8383e-10 | 4.2877e-10 | 2.4462e-11 | 205926.469
295950.094 | 6.2812e-09 | 7.4717e-09 | 2.0061e-10 | 9.0025e-09 | 7.7281e-09 | 3.9006e-10 | 9.7774e-10 | 4.2969e-10 | 2.4502e-11 | 205938.625
295962.281 | 6.2466e-09 | 7.6265e-09 | 2.0264e-10 | 9.029e-09 | 7.8032e-09 | 3.8513e-10 | 9.7613e-10 | 4.3338e-10 | 2.4853e-11 | 205950.812
295974.438 | 6.2395e-09 | 7.5162e-09 | 2.0175e-10 | 9.0553e-09 | 7.8103e-09 | 3.8697e-10 | 9.8865e-10 | 4.3016e-10 | 2.4645e-11 | 205962.969
295986.594 | 6.2582e-09 | 7.5247e-09 | 1.9994e-10 | 9.0771e-09 | 7.7891e-09 | 3.8576e-10 | 9.8098e-10 | 4.2916e-10 | 2.4634e-11 | 205975.125
295998.781 | 6.2431e-09 | 7.4707e-09 | 2.0297e-10 | 9.1336e-09 | 7.7471e-09 | 3.8515e-10 | 9.7944e-10 | 4.3203e-10 | 2.4902e-11 | 205987.312
296010.938 | 6.2347e-09 | 7.5437e-09 | 2.0164e-10 | 9.1651e-09 | 7.7585e-09 | 3.8482e-10 | 9.8786e-10 | 4.3219e-10 | 2.4434e-11 | 205999.469
296023.125 | 6.2119e-09 | 7.4336e-09 | 2.0175e-10 | 9.0877e-09 | 7.7108e-09 | 3.8706e-10 | 9.826e-10 | 4.3077e-10 | 2.4533e-11 | 206011.656
296035.281 | 6.166e-09 | 7.49e-09 | 2.0041e-10 | 9.0715e-09 | 7.6524e-09 | 3.8802e-10 | 9.8039e-10 | 4.2781e-10 | 2.4512e-11 | 206023.812
296047.438 | 6.2734e-09 | 7.5323e-09 | 2.0421e-10 | 9.0369e-09 | 7.8152e-09 | 3.8865e-10 | 9.6721e-10 | 4.2763e-10 | 2.468e-11 | 206035.969
296059.625 | 6.2683e-09 | 7.4348e-09 | 1.993e-10 | 9.0831e-09 | 7.7502e-09 | 3.8363e-10 | 9.8123e-10 | 4.2928e-10 | 2.4488e-11 | 206048.156
296071.781 | 6.2521e-09 | 7.4997e-09 | 2.0033e-10 | 9.0295e-09 | 7.684e-09 | 3.8409e-10 | 9.7745e-10 | 4.2804e-10 | 2.4669e-11 | 206060.312
296083.938 | 6.2686e-09 | 7.4447e-09 | 2.0116e-10 | 9.1009e-09 | 7.8337e-09 | 3.8301e-10 | 9.8426e-10 | 4.3152e-10 | 2.4637e-11 | 206072.469
296096.125 | 6.1894e-09 | 7.4241e-09 | 2.0182e-10 | 9.1527e-09 | 7.683e-09 | 3.8328e-10 | 9.8516e-10 | 4.2898e-10 | 2.4476e-11 | 206084.656
296108.281 | 6.1687e-09 | 7.5166e-09 | 2.0067e-10 | 9.036e-09 | 7.7395e-09 | 3.8145e-10 | 9.6886e-10 | 4.2965e-10 | 2.4418e-11 | 206096.812
296120.438 | 6.2098e-09 | 7.4627e-09 | 2.0247e-10 | 9.0491e-09 | 7.756e-09 | 3.8647e-10 | 9.8257e-10 | 4.3021e-10 | 2.4605e-11 | 206108.969
296132.625 | 6.2032e-09 | 7.4949e-09 | 2.0454e-10 | 9.0264e-09 | 7.7733e-09 | 3.8626e-10 | 9.7506e-10 | 4.3123e-10 | 2.4718e-11 | 206121.156
296144.781 | 6.2421e-09 | 7.4417e-09 | 2.0142e-10 | 8.9932e-09 | 7.6705e-09 | 3.8758e-10 | 9.7995e-10 | 4.3179e-10 | 2.4404e-11 | 206133.312
296156.938 | 6.1862e-09 | 7.533e-09 | 2.016e-10 | 8.9632e-09 | 7.7211e-09 | 3.8561e-10 | 9.7453e-10 | 4.2982e-10 | 2.4321e-11 | 206145.469
296169.125 | 6.2288e-09 | 7.4648e-09 | 2.025e-10 | 9.056e-09 | 7.6923e-09 | 3.8572e-10 | 9.7684e-10 | 4.2769e-10 | 2.4438e-11 | 206157.656
296181.281 | 6.2491e-09 | 7.4537e-09 | 2.0093e-10 | 9.1306e-09 | 7.7562e-09 | 3.8698e-10 | 9.8076e-10 | 4.3502e-10 | 2.4568e-11 | 206169.812
296193.438 | 6.2004e-09 | 7.4959e-09 | 2.0168e-10 | 9.0361e-09 | 7.7762e-09 | 3.8194e-10 | 9.7889e-10 | 4.2984e-10 | 2.5204e-11 | 206181.969
296205.625 | 6.2425e-09 | 7.5359e-09 | 2.0199e-10 | 9.0574e-09 | 7.7286e-09 | 3.8113e-10 | 9.7296e-10 | 4.3011e-10 | 2.4673e-11 | 206194.156
296217.781 | 6.2257e-09 | 7.4236e-09 | 2.0213e-10 | 8.9355e-09 | 7.8132e-09 | 3.874e-10 | 9.8804e-10 | 4.3039e-10 | 2.4725e-11 | 206206.312
296229.938 | 6.2378e-09 | 7.4108e-09 | 2.0182e-10 | 8.9586e-09 | 7.7282e-09 | 3.8758e-10 | 9.7552e-10 | 4.2411e-10 | 2.4416e-11 | 206218.469
296242.125 | 6.1699e-09 | 7.3337e-09 | 2.0121e-10 | 9.0986e-09 | 7.7571e-09 | 3.8567e-10 | 9.89e-10 | 4.2828e-10 | 2.4429e-11 | 206230.656
296254.281 | 6.218e-09 | 7.4366e-09 | 2.0161e-10 | 9.074e-09 | 7.6562e-09 | 3.856e-10 | 9.7705e-10 | 4.3077e-10 | 2.4328e-11 | 206242.812
296266.438 | 6.1541e-09 | 7.4862e-09 | 2.0274e-10 | 9.082e-09 | 7.6799e-09 | 3.8726e-10 | 9.7349e-10 | 4.2937e-10 | 2.4534e-11 | 206254.969
296278.625 | 6.1976e-09 | 7.5514e-09 | 2.0221e-10 | 9.1158e-09 | 7.7148e-09 | 3.8376e-10 | 9.7898e-10 | 4.2781e-10 | 2.4501e-11 | 206267.156
296290.781 | 6.2408e-09 | 7.5064e-09 | 2.0124e-10 | 9.0197e-09 | 7.8034e-09 | 3.8295e-10 | 9.7253e-10 | 4.2818e-10 | 2.4429e-11 | 206279.312
296302.938 | 6.2351e-09 | 7.4493e-09 | 2.0144e-10 | 9.0373e-09 | 7.839e-09 | 3.8096e-10 | 9.7958e-10 | 4.2855e-10 | 2.4229e-11 | 206291.469
296315.125 | 6.2058e-09 | 7.5109e-09 | 2.028e-10 | 9.0802e-09 | 7.7705e-09 | 3.8852e-10 | 9.7216e-10 | 4.2862e-10 | 2.4752e-11 | 206303.656
296327.281 | 6.2005e-09 | 7.4492e-09 | 2.0227e-10 | 9.0609e-09 | 7.8221e-09 | 3.8329e-10 | 9.8252e-10 | 4.2921e-10 | 2.4197e-11 | 206315.812
296339.438 | 6.1969e-09 | 7.4411e-09 | 2.0227e-10 | 9.0092e-09 | 7.6865e-09 | 3.8654e-10 | 9.6169e-10 | 4.3126e-10 | 2.4218e-11 | 206327.969
296351.625 | 6.2754e-09 | 7.4979e-09 | 2.0147e-10 | 8.9126e-09 | 7.7542e-09 | 3.881e-10 | 9.9198e-10 | 4.3052e-10 | 2.4704e-11 | 206340.156
296363.781 | 6.1988e-09 | 7.5356e-09 | 2.0231e-10 | 9.1124e-09 | 7.7572e-09 | 3.8603e-10 | 9.8108e-10 | 4.2984e-10 | 2.4544e-11 | 206352.312
296375.938 | 6.1999e-09 | 7.5485e-09 | 2.0032e-10 | 9.013e-09 | 7.8237e-09 | 3.8933e-10 | 9.8529e-10 | 4.3077e-10 | 2.4622e-11 | 206364.469
296388.125 | 6.3034e-09 | 7.4656e-09 | 1.9888e-10 | 9.121e-09 | 7.8265e-09 | 3.8655e-10 | 9.9997e-10 | 4.336e-10 | 2.4553e-11 | 206376.656
296400.281 | 6.2206e-09 | 7.4689e-09 | 2.0125e-10 | 9.197e-09 | 7.7728e-09 | 3.8516e-10 | 9.8169e-10 | 4.2819e-10 | 2.4783e-11 | 206388.812
296412.469 | 6.2184e-09 | 7.5126e-09 | 2.0215e-10 | 9.0038e-09 | 7.7994e-09 | 3.8392e-10 | 9.6684e-10 | 4.3328e-10 | 2.4598e-11 | 206401
296424.625 | 6.2228e-09 | 7.5312e-09 | 2.008e-10 | 9.0122e-09 | 7.7099e-09 | 3.8484e-10 | 9.6889e-10 | 4.293e-10 | 2.462e-11 | 206413.156
296436.781 | 6.1595e-09 | 7.4243e-09 | 2.0032e-10 | 9.0074e-09 | 7.6908e-09 | 3.8667e-10 | 9.6988e-10 | 4.3158e-10 | 2.485e-11 | 206425.312
296448.969 | 6.2661e-09 | 7.4958e-09 | 2.0231e-10 | 9.0248e-09 | 7.7687e-09 | 3.8742e-10 | 9.7012e-10 | 4.2805e-10 | 2.4685e-11 | 206437.5
296461.125 | 6.2516e-09 | 7.529e-09 | 2.0107e-10 | 9.0056e-09 | 7.723e-09 | 3.8335e-10 | 9.817e-10 | 4.2849e-10 | 2.4372e-11 | 206449.656
296473.281 | 6.1579e-09 | 7.5183e-09 | 2.0147e-10 | 8.8765e-09 | 7.7309e-09 | 3.8011e-10 | 9.7663e-10 | 4.2859e-10 | 2.4307e-11 | 206461.812
296485.469 | 6.227e-09 | 7.4494e-09 | 2.008e-10 | 9.0996e-09 | 7.7752e-09 | 3.8685e-10 | 9.8279e-10 | 4.3188e-10 | 2.4718e-11 | 206474
296497.625 | 6.2735e-09 | 7.4466e-09 | 2.0277e-10 | 9.0147e-09 | 7.7208e-09 | 3.8418e-10 | 9.771e-10 | 4.2877e-10 | 2.4436e-11 | 206486.156
296509.781 | 6.1879e-09 | 7.3957e-09 | 2.027e-10 | 9.0341e-09 | 7.6905e-09 | 3.8322e-10 | 9.7564e-10 | 4.2708e-10 | 2.4759e-11 | 206498.312
296521.969 | 6.2421e-09 | 7.4386e-09 | 2.003e-10 | 9.1015e-09 | 7.679e-09 | 3.8156e-10 | 9.8253e-10 | 4.288e-10 | 2.4639e-11 | 206510.5
296534.125 | 6.206e-09 | 7.4837e-09 | 2.0286e-10 | 9.0041e-09 | 7.7735e-09 | 3.8301e-10 | 9.7881e-10 | 4.3051e-10 | 2.4748e-11 | 206522.656
296546.281 | 6.2142e-09 | 7.4829e-09 | 2.0117e-10 | 9.0248e-09 | 7.8104e-09 | 3.7922e-10 | 9.7615e-10 | 4.385e-10 | 2.4444e-11 | 206534.812
296558.469 | 6.2307e-09 | 7.5032e-09 | 2.0108e-10 | 9.0894e-09 | 7.7494e-09 | 3.834e-10 | 9.8049e-10 | 4.2534e-10 | 2.4927e-11 | 206547
296570.625 | 6.2259e-09 | 7.4888e-09 | 2.0256e-10 | 9.1123e-09 | 7.758e-09 | 3.7957e-10 | 9.7125e-10 | 4.318e-10 | 2.407e-11 | 206559.156
296582.781 | 6.2393e-09 | 7.4637e-09 | 2.0175e-10 | 9.0348e-09 | 7.7472e-09 | 3.8386e-10 | 9.7696e-10 | 4.2585e-10 | 2.456e-11 | 206571.312
296594.969 | 6.2321e-09 | 7.4779e-09 | 2.0149e-10 | 9.0142e-09 | 7.7254e-09 | 3.8317e-10 | 9.7163e-10 | 4.3002e-10 | 2.4441e-11 | 206583.5
296607.125 | 6.1842e-09 | 7.5098e-09 | 1.9989e-10 | 9.0495e-09 | 7.6968e-09 | 3.8593e-10 | 9.7535e-10 | 4.2315e-10 | 2.4668e-11 | 206595.656
296619.281 | 6.1393e-09 | 7.4576e-09 | 2.0089e-10 | 9.0217e-09 | 7.6655e-09 | 3.8661e-10 | 9.7269e-10 | 4.2087e-10 | 2.4311e-11 | 206607.812
296631.469 | 6.2366e-09 | 7.3951e-09 | 2.0058e-10 | 9.0519e-09 | 7.6317e-09 | 3.8472e-10 | 9.7372e-10 | 4.2667e-10 | 2.4667e-11 | 206620
296643.625 | 6.1363e-09 | 7.5317e-09 | 1.992e-10 | 9.0082e-09 | 7.7067e-09 | 3.8436e-10 | 9.7583e-10 | 4.3132e-10 | 2.4561e-11 | 206632.156
296655.781 | 6.2469e-09 | 7.4703e-09 | 1.9988e-10 | 8.9598e-09 | 7.7332e-09 | 3.8555e-10 | 9.7598e-10 | 4.2978e-10 | 2.4662e-11 | 206644.312
296667.969 | 6.1405e-09 | 7.452e-09 | 1.9964e-10 | 9.0305e-09 | 7.6892e-09 | 3.8658e-10 | 9.7584e-10 | 4.305e-10 | 2.4315e-11 | 206656.5
296680.125 | 6.1565e-09 | 7.4524e-09 | 2.0155e-10 | 8.9958e-09 | 7.7234e-09 | 3.8554e-10 | 9.7593e-10 | 4.2748e-10 | 2.4185e-11 | 206668.656
296692.281 | 6.1974e-09 | 7.4014e-09 | 2.0143e-10 | 9.0482e-09 | 7.6961e-09 | 3.8351e-10 | 9.7425e-10 | 4.2734e-10 | 2.4479e-11 | 206680.812
296704.469 | 6.1901e-09 | 7.4274e-09 | 2.0115e-10 | 8.9662e-09 | 7.6894e-09 | 3.8374e-10 | 9.8546e-10 | 4.3174e-10 | 2.4636e-11 | 206693
296716.625 | 6.159e-09 | 7.4205e-09 | 2.0325e-10 | 9.1364e-09 | 7.7606e-09 | 3.8161e-10 | 9.8285e-10 | 4.3161e-10 | 2.4507e-11 | 206705.156
296728.781 | 6.1044e-09 | 7.4689e-09 | 2.0201e-10 | 9.0702e-09 | 7.6805e-09 | 3.857e-10 | 9.7318e-10 | 4.3174e-10 | 2.4406e-11 | 206717.312
296740.969 | 6.1768e-09 | 7.4404e-09 | 2.0183e-10 | 9.052e-09 | 7.6382e-09 | 3.8454e-10 | 9.7695e-10 | 4.3183e-10 | 2.4663e-11 | 206729.5
296753.125 | 6.1324e-09 | 7.4376e-09 | 2.0196e-10 | 8.9154e-09 | 7.7438e-09 | 3.8263e-10 | 9.785e-10 | 4.2792e-10 | 2.4301e-11 | 206741.656
296765.313 | 6.1438e-09 | 7.4223e-09 | 2.0385e-10 | 9.0319e-09 | 7.7168e-09 | 3.8463e-10 | 9.8116e-10 | 4.2712e-10 | 2.4267e-11 | 206753.844
296777.469 | 6.1717e-09 | 7.4258e-09 | 2.0255e-10 | 9.0517e-09 | 7.6621e-09 | 3.8592e-10 | 9.829e-10 | 4.2945e-10 | 2.4654e-11 | 206766
296789.625 | 6.2178e-09 | 7.3922e-09 | 2.0185e-10 | 9.0687e-09 | 7.6589e-09 | 3.8273e-10 | 9.7997e-10 | 4.2872e-10 | 2.4312e-11 | 206778.156
296801.813 | 6.233e-09 | 7.493e-09 | 2.0087e-10 | 9.0066e-09 | 7.6978e-09 | 3.8249e-10 | 9.8518e-10 | 4.2949e-10 | 2.4318e-11 | 206790.344
296813.969 | 6.2026e-09 | 7.4326e-09 | 2.0073e-10 | 8.9927e-09 | 7.6639e-09 | 3.8174e-10 | 9.737e-10 | 4.3166e-10 | 2.4374e-11 | 206802.5
296826.125 | 6.1883e-09 | 7.3811e-09 | 2.0224e-10 | 9.0578e-09 | 7.6811e-09 | 3.7975e-10 | 9.7093e-10 | 4.2528e-10 | 2.422e-11 | 206814.656
296838.313 | 6.1942e-09 | 7.4455e-09 | 1.995e-10 | 9.0959e-09 | 7.7135e-09 | 3.8491e-10 | 9.8436e-10 | 4.2635e-10 | 2.4164e-11 | 206826.844
296850.469 | 6.1254e-09 | 7.4106e-09 | 2.0126e-10 | 9.0551e-09 | 7.692e-09 | 3.906e-10 | 9.745e-10 | 4.2909e-10 | 2.4519e-11 | 206839
296862.625 | 6.2085e-09 | 7.4715e-09 | 1.9969e-10 | 8.9877e-09 | 7.6723e-09 | 3.8072e-10 | 9.6954e-10 | 4.2517e-10 | 2.4262e-11 | 206851.156
296874.813 | 6.248e-09 | 7.544e-09 | 2.002e-10 | 9.0496e-09 | 7.6797e-09 | 3.8375e-10 | 9.7767e-10 | 4.3248e-10 | 2.4449e-11 | 206863.344
296886.969 | 6.1623e-09 | 7.4631e-09 | 2.0154e-10 | 8.9592e-09 | 7.7502e-09 | 3.8004e-10 | 9.8494e-10 | 4.292e-10 | 2.4367e-11 | 206875.5
296899.125 | 6.1122e-09 | 7.4144e-09 | 2.0089e-10 | 8.9475e-09 | 7.7223e-09 | 3.8668e-10 | 9.8143e-10 | 4.3184e-10 | 2.4158e-11 | 206887.656
296911.313 | 6.2271e-09 | 7.5023e-09 | 2.0117e-10 | 9.0188e-09 | 7.7113e-09 | 3.8408e-10 | 9.8398e-10 | 4.3168e-10 | 2.4781e-11 | 206899.844
296923.469 | 6.2111e-09 | 7.4587e-09 | 1.9937e-10 | 9.0905e-09 | 7.7953e-09 | 3.8058e-10 | 9.6121e-10 | 4.3281e-10 | 2.4393e-11 | 206912
296935.625 | 6.312e-09 | 7.4482e-09 | 2.0145e-10 | 9.0228e-09 | 7.6626e-09 | 3.8425e-10 | 9.7716e-10 | 4.3023e-10 | 2.4454e-11 | 206924.156
296947.813 | 6.2357e-09 | 7.4748e-09 | 1.9922e-10 | 9.0126e-09 | 7.6705e-09 | 3.8728e-10 | 9.7788e-10 | 4.3659e-10 | 2.4393e-11 | 206936.344
296959.969 | 6.2079e-09 | 7.5663e-09 | 2.0091e-10 | 8.9641e-09 | 7.7508e-09 | 3.8439e-10 | 9.7867e-10 | 4.2542e-10 | 2.4254e-11 | 206948.5
296972.125 | 6.2798e-09 | 7.561e-09 | 2.0182e-10 | 9.0358e-09 | 7.8582e-09 | 3.8265e-10 | 9.7742e-10 | 4.2909e-10 | 2.4852e-11 | 206960.656
296984.313 | 6.2079e-09 | 7.4854e-09 | 2.0177e-10 | 9.0362e-09 | 7.6764e-09 | 3.8502e-10 | 9.8796e-10 | 4.2978e-10 | 2.4451e-11 | 206972.844
296996.469 | 6.1903e-09 | 7.3894e-09 | 2.0075e-10 | 9.0563e-09 | 7.8593e-09 | 3.8257e-10 | 9.8997e-10 | 4.2424e-10 | 2.4862e-11 | 206985
297008.625 | 6.197e-09 | 7.4805e-09 | 2.0025e-10 | 9.1093e-09 | 7.7227e-09 | 3.8404e-10 | 9.8454e-10 | 4.3249e-10 | 2.4564e-11 | 206997.156
297020.813 | 6.221e-09 | 7.5387e-09 | 2.0227e-10 | 9.0097e-09 | 7.735e-09 | 3.8271e-10 | 9.6863e-10 | 4.2981e-10 | 2.4462e-11 | 207009.344
297032.969 | 6.2547e-09 | 7.4776e-09 | 2.0193e-10 | 9.0326e-09 | 7.7922e-09 | 3.8143e-10 | 9.7012e-10 | 4.321e-10 | 2.4833e-11 | 207021.5
297045.125 | 6.1956e-09 | 7.4984e-09 | 2.0098e-10 | 9.1822e-09 | 7.7853e-09 | 3.8899e-10 | 9.7782e-10 | 4.3551e-10 | 2.4535e-11 | 207033.656
297057.313 | 6.3061e-09 | 7.5475e-09 | 2.0242e-10 | 9.0267e-09 | 7.7828e-09 | 3.8417e-10 | 9.7762e-10 | 4.2905e-10 | 2.4263e-11 | 207045.844
297069.469 | 6.2374e-09 | 7.4659e-09 | 2.0276e-10 | 9.107e-09 | 7.7637e-09 | 3.8548e-10 | 9.7037e-10 | 4.3204e-10 | 2.4495e-11 | 207058
297081.625 | 6.2281e-09 | 7.4326e-09 | 2.0264e-10 | 9.155e-09 | 7.7329e-09 | 3.8176e-10 | 9.7685e-10 | 4.3135e-10 | 2.4535e-11 | 207070.156
297093.813 | 6.1964e-09 | 7.4945e-09 | 2.0042e-10 | 9.074e-09 | 7.7101e-09 | 3.8088e-10 | 9.682e-10 | 4.3043e-10 | 2.4666e-11 | 207082.344
297105.969 | 6.2138e-09 | 7.511e-09 | 2.007e-10 | 8.9734e-09 | 7.6543e-09 | 3.7931e-10 | 9.6978e-10 | 4.2886e-10 | 2.4326e-11 | 207094.5
297118.125 | 6.2194e-09 | 7.4989e-09 | 1.9996e-10 | 9.0629e-09 | 7.6659e-09 | 3.8118e-10 | 9.7754e-10 | 4.2696e-10 | 2.441e-11 | 207106.656
297130.313 | 6.2717e-09 | 7.471e-09 | 2.0006e-10 | 8.9943e-09 | 7.762e-09 | 3.8068e-10 | 9.8387e-10 | 4.2112e-10 | 2.4624e-11 | 207118.844
297142.469 | 6.1558e-09 | 7.5211e-09 | 1.9984e-10 | 9.1317e-09 | 7.7052e-09 | 3.822e-10 | 9.7563e-10 | 4.2868e-10 | 2.46e-11 | 207131
297154.656 | 6.1684e-09 | 7.4496e-09 | 2.0064e-10 | 8.9665e-09 | 7.6306e-09 | 3.78e-10 | 9.7517e-10 | 4.2777e-10 | 2.4234e-11 | 207143.187
297166.813 | 6.2248e-09 | 7.5555e-09 | 2.0031e-10 | 9.0123e-09 | 7.7321e-09 | 3.823e-10 | 9.7692e-10 | 4.2712e-10 | 2.4483e-11 | 207155.344
297178.969 | 6.1677e-09 | 7.3944e-09 | 2.0066e-10 | 9.1159e-09 | 7.6545e-09 | 3.8413e-10 | 9.842e-10 | 4.2856e-10 | 2.4119e-11 | 207167.5
297191.156 | 6.2067e-09 | 7.4717e-09 | 2.0149e-10 | 9.1356e-09 | 7.7061e-09 | 3.8146e-10 | 9.7862e-10 | 4.3071e-10 | 2.4411e-11 | 207179.687
297203.313 | 6.167e-09 | 7.5544e-09 | 2.0075e-10 | 9.0519e-09 | 7.7018e-09 | 3.8393e-10 | 9.8366e-10 | 4.3053e-10 | 2.4434e-11 | 207191.844
297215.469 | 6.1368e-09 | 7.5001e-09 | 1.9873e-10 | 8.975e-09 | 7.6671e-09 | 3.8428e-10 | 9.6668e-10 | 4.2918e-10 | 2.4316e-11 | 207204
297227.656 | 6.2043e-09 | 7.5183e-09 | 2.0262e-10 | 9.033e-09 | 7.7334e-09 | 3.7915e-10 | 9.7306e-10 | 4.3131e-10 | 2.4404e-11 | 207216.187
297239.813 | 6.1136e-09 | 7.4604e-09 | 2.0028e-10 | 9.0502e-09 | 7.5983e-09 | 3.8785e-10 | 9.7546e-10 | 4.2695e-10 | 2.4575e-11 | 207228.344
297251.969 | 6.2327e-09 | 7.4285e-09 | 2.0158e-10 | 9.0619e-09 | 7.7589e-09 | 3.8583e-10 | 9.738e-10 | 4.2801e-10 | 2.461e-11 | 207240.5
297264.156 | 6.1893e-09 | 7.399e-09 | 2.0051e-10 | 8.9712e-09 | 7.5999e-09 | 3.8691e-10 | 9.7355e-10 | 4.3011e-10 | 2.4755e-11 | 207252.687
297276.313 | 6.2143e-09 | 7.46e-09 | 2.0207e-10 | 8.9972e-09 | 7.6512e-09 | 3.8073e-10 | 9.7893e-10 | 4.2719e-10 | 2.4386e-11 | 207264.844
297288.469 | 6.1747e-09 | 7.3967e-09 | 2.0143e-10 | 8.9884e-09 | 7.7472e-09 | 3.833e-10 | 9.7533e-10 | 4.3312e-10 | 2.4432e-11 | 207277
297300.656 | 6.1784e-09 | 7.4772e-09 | 2.0122e-10 | 9.0724e-09 | 7.6717e-09 | 3.8704e-10 | 9.8151e-10 | 4.3071e-10 | 2.4902e-11 | 207289.187
297312.813 | 6.1755e-09 | 7.4564e-09 | 2.0329e-10 | 9.1201e-09 | 7.7841e-09 | 3.8389e-10 | 9.7185e-10 | 4.3181e-10 | 2.4345e-11 | 207301.344
297324.969 | 6.1776e-09 | 7.4392e-09 | 2.0127e-10 | 9.0107e-09 | 7.7431e-09 | 3.8391e-10 | 9.943e-10 | 4.2929e-10 | 2.4422e-11 | 207313.5
297337.156 | 6.1389e-09 | 7.4253e-09 | 2.0064e-10 | 9.0631e-09 | 7.7815e-09 | 3.8679e-10 | 9.7925e-10 | 4.3497e-10 | 2.4623e-11 | 207325.687
297349.313 | 6.1556e-09 | 7.4175e-09 | 2.0136e-10 | 9.1892e-09 | 7.712e-09 | 3.854e-10 | 9.8054e-10 | 4.2913e-10 | 2.4669e-11 | 207337.844
297361.469 | 6.1691e-09 | 7.4405e-09 | 2.034e-10 | 9.1557e-09 | 7.6657e-09 | 3.8256e-10 | 9.7075e-10 | 4.2746e-10 | 2.4736e-11 | 207350
297373.656 | 6.1844e-09 | 7.4497e-09 | 2.0473e-10 | 8.9979e-09 | 7.7562e-09 | 3.8589e-10 | 9.8417e-10 | 4.2939e-10 | 2.4616e-11 | 207362.187
297385.813 | 6.2456e-09 | 7.4269e-09 | 2.0184e-10 | 9.041e-09 | 7.7744e-09 | 3.9017e-10 | 9.842e-10 | 4.3266e-10 | 2.4488e-11 | 207374.344
297397.969 | 6.1811e-09 | 7.445e-09 | 2.0306e-10 | 9.1406e-09 | 7.7076e-09 | 3.8774e-10 | 9.8147e-10 | 4.3878e-10 | 2.4552e-11 | 207386.5
297410.156 | 6.25e-09 | 7.4601e-09 | 2.0344e-10 | 9.1531e-09 | 7.7732e-09 | 3.8614e-10 | 9.7188e-10 | 4.3017e-10 | 2.4632e-11 | 207398.687
297422.313 | 6.2071e-09 | 7.4031e-09 | 2.0311e-10 | 9.1504e-09 | 7.7587e-09 | 3.8525e-10 | 9.7374e-10 | 4.3222e-10 | 2.4615e-11 | 207410.844
297434.469 | 6.1772e-09 | 7.413e-09 | 2.0273e-10 | 9.0902e-09 | 7.6578e-09 | 3.8557e-10 | 9.8666e-10 | 4.3616e-10 | 2.4413e-11 | 207423
297446.656 | 6.1619e-09 | 7.4693e-09 | 2.0264e-10 | 9.0395e-09 | 7.6504e-09 | 3.8464e-10 | 9.8194e-10 | 4.3433e-10 | 2.4474e-11 | 207435.187
297458.813 | 6.1783e-09 | 7.4431e-09 | 2.01e-10 | 9.0919e-09 | 7.7158e-09 | 3.8161e-10 | 9.7452e-10 | 4.2757e-10 | 2.4396e-11 | 207447.344
297470.969 | 6.1789e-09 | 7.3808e-09 | 2.0197e-10 | 9.0894e-09 | 7.7288e-09 | 3.8469e-10 | 9.7257e-10 | 4.3462e-10 | 2.4426e-11 | 207459.5
297483.156 | 6.2409e-09 | 7.4609e-09 | 2.0172e-10 | 9.0966e-09 | 7.644e-09 | 3.8782e-10 | 9.8539e-10 | 4.3045e-10 | 2.4524e-11 | 207471.687
297495.313 | 6.2721e-09 | 7.4816e-09 | 2.0173e-10 | 9.065e-09 | 7.7185e-09 | 3.8883e-10 | 9.8389e-10 | 4.3051e-10 | 2.4559e-11 | 207483.844
297507.469 | 6.2498e-09 | 7.3985e-09 | 2.0104e-10 | 8.9315e-09 | 7.6815e-09 | 3.8586e-10 | 9.7907e-10 | 4.3131e-10 | 2.4652e-11 | 207496
297519.656 | 6.168e-09 | 7.3923e-09 | 2.0167e-10 | 9.1195e-09 | 7.7598e-09 | 3.8302e-10 | 9.8666e-10 | 4.3087e-10 | 2.4932e-11 | 207508.187
297531.813 | 6.2734e-09 | 7.4945e-09 | 2.0358e-10 | 9.1552e-09 | 7.7222e-09 | 3.8227e-10 | 9.8868e-10 | 4.3187e-10 | 2.4553e-11 | 207520.344
297544 | 6.1402e-09 | 7.4206e-09 | 2.0209e-10 | 9.1146e-09 | 7.6645e-09 | 3.8298e-10 | 9.7671e-10 | 4.2971e-10 | 2.4527e-11 | 207532.531
297556.156 | 6.1439e-09 | 7.5226e-09 | 2.019e-10 | 9.0281e-09 | 7.7506e-09 | 3.8529e-10 | 9.753e-10 | 4.297e-10 | 2.4419e-11 | 207544.687
297568.313 | 6.1922e-09 | 7.5156e-09 | 2.0244e-10 | 9.0655e-09 | 7.7234e-09 | 3.8107e-10 | 9.8782e-10 | 4.2724e-10 | 2.4755e-11 | 207556.844
297580.5 | 6.2209e-09 | 7.535e-09 | 1.9884e-10 | 9.0589e-09 | 7.774e-09 | 3.8418e-10 | 9.8691e-10 | 4.2731e-10 | 2.4501e-11 | 207569.031
297592.656 | 6.2182e-09 | 7.4618e-09 | 2.0176e-10 | 9.0655e-09 | 7.6669e-09 | 3.814e-10 | 9.7909e-10 | 4.292e-10 | 2.4601e-11 | 207581.187
297604.813 | 6.2336e-09 | 7.5191e-09 | 2.0147e-10 | 9.0304e-09 | 7.7269e-09 | 3.8763e-10 | 9.7594e-10 | 4.3011e-10 | 2.4455e-11 | 207593.344
297617 | 6.1609e-09 | 7.4718e-09 | 2.0223e-10 | 9.0955e-09 | 7.6854e-09 | 3.8229e-10 | 9.8385e-10 | 4.2978e-10 | 2.4552e-11 | 207605.531
297629.156 | 6.0836e-09 | 7.4501e-09 | 2.0174e-10 | 9.0597e-09 | 7.6914e-09 | 3.7929e-10 | 9.7514e-10 | 4.296e-10 | 2.4388e-11 | 207617.687
297641.313 | 6.1081e-09 | 7.428e-09 | 2.0078e-10 | 9.0953e-09 | 7.6356e-09 | 3.7625e-10 | 9.7317e-10 | 4.2618e-10 | 2.4564e-11 | 207629.844
297653.5 | 6.2294e-09 | 7.4497e-09 | 2.0246e-10 | 9.0778e-09 | 7.6521e-09 | 3.8162e-10 | 9.6988e-10 | 4.2672e-10 | 2.4368e-11 | 207642.031
297665.656 | 6.1671e-09 | 7.4585e-09 | 2.0065e-10 | 9.0183e-09 | 7.647e-09 | 3.85e-10 | 9.7439e-10 | 4.3397e-10 | 2.4243e-11 | 207654.187
297677.813 | 6.2056e-09 | 7.4469e-09 | 2.0098e-10 | 9.0806e-09 | 7.7058e-09 | 3.8613e-10 | 9.7117e-10 | 4.2738e-10 | 2.4434e-11 | 207666.344
297690 | 6.1744e-09 | 7.4501e-09 | 2.0009e-10 | 9.0606e-09 | 7.7104e-09 | 3.8428e-10 | 9.7454e-10 | 4.2921e-10 | 2.4586e-11 | 207678.531
297702.156 | 6.1758e-09 | 7.3881e-09 | 2.0039e-10 | 9.0244e-09 | 7.7332e-09 | 3.8368e-10 | 9.7836e-10 | 4.3058e-10 | 2.4324e-11 | 207690.687
297714.313 | 6.1654e-09 | 7.4764e-09 | 2.0298e-10 | 9.0819e-09 | 7.7036e-09 | 3.8506e-10 | 9.7788e-10 | 4.3039e-10 | 2.4484e-11 | 207702.844
297726.5 | 6.2227e-09 | 7.4171e-09 | 2.0194e-10 | 9.0594e-09 | 7.6937e-09 | 3.8016e-10 | 9.8344e-10 | 4.2819e-10 | 2.4306e-11 | 207715.031
297738.656 | 6.1577e-09 | 7.4765e-09 | 2.0333e-10 | 9.1063e-09 | 7.7021e-09 | 3.8431e-10 | 9.7916e-10 | 4.294e-10 | 2.4517e-11 | 207727.187
297750.813 | 6.1249e-09 | 7.4322e-09 | 2.021e-10 | 8.9662e-09 | 7.7647e-09 | 3.8652e-10 | 9.9158e-10 | 4.3138e-10 | 2.4419e-11 | 207739.344
297763 | 6.1908e-09 | 7.471e-09 | 2.0306e-10 | 9.0289e-09 | 7.6785e-09 | 3.8413e-10 | 9.8004e-10 | 4.3173e-10 | 2.4454e-11 | 207751.531
297775.156 | 6.2105e-09 | 7.4709e-09 | 2.0141e-10 | 8.9574e-09 | 7.676e-09 | 3.8088e-10 | 9.8251e-10 | 4.2837e-10 | 2.4301e-11 | 207763.687
297787.313 | 6.2226e-09 | 7.4102e-09 | 2.024e-10 | 9.0941e-09 | 7.686e-09 | 3.8186e-10 | 9.6582e-10 | 4.2319e-10 | 2.4578e-11 | 207775.844
297799.5 | 6.2102e-09 | 7.3879e-09 | 2.0125e-10 | 8.9871e-09 | 7.6422e-09 | 3.8606e-10 | 9.8196e-10 | 4.2737e-10 | 2.45e-11 | 207788.031
297811.656 | 6.1939e-09 | 7.4707e-09 | 2.0144e-10 | 9.0334e-09 | 7.6818e-09 | 3.8255e-10 | 9.6864e-10 | 4.2847e-10 | 2.4506e-11 | 207800.187
297823.813 | 6.2119e-09 | 7.4319e-09 | 2.003e-10 | 9.0468e-09 | 7.6671e-09 | 3.8454e-10 | 9.8807e-10 | 4.2815e-10 | 2.4437e-11 | 207812.344
297836 | 6.1354e-09 | 7.4585e-09 | 1.9983e-10 | 8.9767e-09 | 7.6498e-09 | 3.8065e-10 | 9.6804e-10 | 4.2711e-10 | 2.4452e-11 | 207824.531
297848.156 | 6.0997e-09 | 7.5538e-09 | 2.0076e-10 | 9.0995e-09 | 7.6485e-09 | 3.837e-10 | 9.7009e-10 | 4.2839e-10 | 2.4309e-11 | 207836.687
297860.313 | 6.1407e-09 | 7.4425e-09 | 1.9993e-10 | 9.038e-09 | 7.6717e-09 | 3.8238e-10 | 9.7762e-10 | 4.325e-10 | 2.4309e-11 | 207848.844
297872.5 | 6.1649e-09 | 7.5002e-09 | 2.006e-10 | 8.9642e-09 | 7.6549e-09 | 3.8324e-10 | 9.7894e-10 | 4.2414e-10 | 2.4529e-11 | 207861.031
297884.656 | 6.1242e-09 | 7.3728e-09 | 2.0036e-10 | 9.0791e-09 | 7.7721e-09 | 3.8103e-10 | 9.7387e-10 | 4.2726e-10 | 2.4234e-11 | 207873.187
297896.813 | 6.0145e-09 | 7.4718e-09 | 1.9944e-10 | 9.0851e-09 | 7.7083e-09 | 3.8173e-10 | 9.8351e-10 | 4.2932e-10 | 2.4364e-11 | 207885.344
297909 | 6.1768e-09 | 7.3719e-09 | 1.9991e-10 | 9.0467e-09 | 7.7041e-09 | 3.8184e-10 | 9.686e-10 | 4.2788e-10 | 2.4228e-11 | 207897.531
297921.156 | 6.2732e-09 | 7.3585e-09 | 2.033e-10 | 8.9643e-09 | 7.7002e-09 | 3.8014e-10 | 9.7107e-10 | 4.2562e-10 | 2.4231e-11 | 207909.687
297933.344 | 6.1538e-09 | 7.381e-09 | 2.0093e-10 | 8.9488e-09 | 7.7499e-09 | 3.8445e-10 | 9.7387e-10 | 4.2941e-10 | 2.4396e-11 | 207921.875
297945.5 | 6.1347e-09 | 7.3486e-09 | 2.0163e-10 | 8.9231e-09 | 7.6902e-09 | 3.8422e-10 | 9.7705e-10 | 4.2509e-10 | 2.4599e-11 | 207934.031
297957.656 | 6.147e-09 | 7.3719e-09 | 2.0114e-10 | 8.917e-09 | 7.6863e-09 | 3.8419e-10 | 9.7267e-10 | 4.3071e-10 | 2.4509e-11 | 207946.187
297969.844 | 6.1609e-09 | 7.5299e-09 | 1.9953e-10 | 8.9738e-09 | 7.6428e-09 | 3.818e-10 | 9.7191e-10 | 4.3135e-10 | 2.4098e-11 | 207958.375
297982 | 6.1138e-09 | 7.3789e-09 | 2.0126e-10 | 8.9491e-09 | 7.6415e-09 | 3.7924e-10 | 9.6505e-10 | 4.2826e-10 | 2.4599e-11 | 207970.531
297994.156 | 6.083e-09 | 7.3464e-09 | 2.008e-10 | 9.0475e-09 | 7.6843e-09 | 3.8527e-10 | 9.6902e-10 | 4.2849e-10 | 2.4665e-11 | 207982.687
298006.344 | 6.1084e-09 | 7.3251e-09 | 2.0012e-10 | 8.9402e-09 | 7.6501e-09 | 3.8271e-10 | 9.7838e-10 | 4.2778e-10 | 2.4388e-11 | 207994.875
298018.5 | 6.1449e-09 | 7.4368e-09 | 2.0105e-10 | 9.021e-09 | 7.7011e-09 | 3.8114e-10 | 9.7194e-10 | 4.2705e-10 | 2.4173e-11 | 208007.031
298030.656 | 6.1579e-09 | 7.436e-09 | 2.001e-10 | 9.0293e-09 | 7.6535e-09 | 3.8393e-10 | 9.7877e-10 | 4.2814e-10 | 2.4363e-11 | 208019.187
298042.844 | 6.1463e-09 | 7.3931e-09 | 2.0062e-10 | 9.106e-09 | 7.648e-09 | 3.8609e-10 | 9.8427e-10 | 4.336e-10 | 2.4501e-11 | 208031.375
298055 | 6.2027e-09 | 7.393e-09 | 2.0078e-10 | 9.0828e-09 | 7.706e-09 | 3.8585e-10 | 9.8214e-10 | 4.2401e-10 | 2.4311e-11 | 208043.531
298067.156 | 6.1686e-09 | 7.4458e-09 | 2.023e-10 | 9.076e-09 | 7.7132e-09 | 3.8259e-10 | 9.7842e-10 | 4.3173e-10 | 2.4569e-11 | 208055.687
298079.344 | 6.1395e-09 | 7.3943e-09 | 1.9784e-10 | 9.0684e-09 | 7.7429e-09 | 3.859e-10 | 9.7784e-10 | 4.3165e-10 | 2.455e-11 | 208067.875
298091.5 | 6.1914e-09 | 7.4182e-09 | 2.0058e-10 | 8.918e-09 | 7.692e-09 | 3.8382e-10 | 9.7286e-10 | 4.324e-10 | 2.4602e-11 | 208080.031
298103.656 | 6.1362e-09 | 7.5107e-09 | 2.0167e-10 | 8.9962e-09 | 7.7281e-09 | 3.8021e-10 | 9.8133e-10 | 4.2301e-10 | 2.477e-11 | 208092.187
298115.844 | 6.2352e-09 | 7.367e-09 | 2.0124e-10 | 9.089e-09 | 7.7794e-09 | 3.8414e-10 | 9.7024e-10 | 4.3258e-10 | 2.4556e-11 | 208104.375
298128 | 6.1341e-09 | 7.5088e-09 | 1.9955e-10 | 8.98e-09 | 7.7187e-09 | 3.815e-10 | 9.7578e-10 | 4.3194e-10 | 2.4598e-11 | 208116.531
298140.156 | 6.2287e-09 | 7.4574e-09 | 2.0158e-10 | 9.0596e-09 | 7.6495e-09 | 3.8161e-10 | 9.6555e-10 | 4.2746e-10 | 2.4393e-11 | 208128.687
298152.344 | 6.1083e-09 | 7.3885e-09 | 2.0088e-10 | 9.022e-09 | 7.6279e-09 | 3.8335e-10 | 9.796e-10 | 4.2999e-10 | 2.435e-11 | 208140.875
298164.5 | 6.1819e-09 | 7.4958e-09 | 2.0142e-10 | 9.1288e-09 | 7.7028e-09 | 3.8535e-10 | 9.8116e-10 | 4.3091e-10 | 2.4669e-11 | 208153.031
298176.656 | 6.1378e-09 | 7.4527e-09 | 2.0085e-10 | 9.035e-09 | 7.6833e-09 | 3.8094e-10 | 9.8017e-10 | 4.3054e-10 | 2.4706e-11 | 208165.187
298188.844 | 6.1821e-09 | 7.3996e-09 | 2.0136e-10 | 9.1347e-09 | 7.7032e-09 | 3.8482e-10 | 9.693e-10 | 4.2854e-10 | 2.4464e-11 | 208177.375
298201 | 6.117e-09 | 7.4477e-09 | 1.9951e-10 | 8.9752e-09 | 7.7209e-09 | 3.8304e-10 | 9.8706e-10 | 4.288e-10 | 2.4652e-11 | 208189.531
298213.156 | 6.178e-09 | 7.4579e-09 | 1.998e-10 | 9.0913e-09 | 7.6685e-09 | 3.8001e-10 | 9.7504e-10 | 4.2806e-10 | 2.4673e-11 | 208201.687
298225.344 | 6.2183e-09 | 7.4289e-09 | 2.017e-10 | 9.0352e-09 | 7.7351e-09 | 3.8527e-10 | 9.8364e-10 | 4.2796e-10 | 2.4805e-11 | 208213.875
298237.5 | 6.2669e-09 | 7.4305e-09 | 2.0379e-10 | 8.9716e-09 | 7.6735e-09 | 3.8323e-10 | 9.7252e-10 | 4.3225e-10 | 2.439e-11 | 208226.031
298249.656 | 6.2229e-09 | 7.4406e-09 | 2.0188e-10 | 8.9627e-09 | 7.6296e-09 | 3.799e-10 | 9.6358e-10 | 4.3381e-10 | 2.4408e-11 | 208238.187
298261.844 | 6.1526e-09 | 7.3892e-09 | 2.0293e-10 | 9.0646e-09 | 7.7029e-09 | 3.8319e-10 | 9.7546e-10 | 4.3321e-10 | 2.4497e-11 | 208250.375
298274 | 6.2272e-09 | 7.5081e-09 | 2.0102e-10 | 9.024e-09 | 7.6691e-09 | 3.8217e-10 | 9.7625e-10 | 4.277e-10 | 2.4228e-11 | 208262.531
298286.188 | 6.1715e-09 | 7.3906e-09 | 2.0054e-10 | 9.0859e-09 | 7.713e-09 | 3.8384e-10 | 9.8196e-10 | 4.2994e-10 | 2.4581e-11 | 208274.719
298298.344 | 6.2181e-09 | 7.5362e-09 | 2.0186e-10 | 8.9742e-09 | 7.6114e-09 | 3.8346e-10 | 9.7923e-10 | 4.3045e-10 | 2.4467e-11 | 208286.875
298310.5 | 6.2146e-09 | 7.4752e-09 | 2.0415e-10 | 8.9579e-09 | 7.6755e-09 | 3.843e-10 | 9.7211e-10 | 4.3015e-10 | 2.4694e-11 | 208299.031
298322.688 | 6.1676e-09 | 7.4547e-09 | 2.0211e-10 | 9.0293e-09 | 7.649e-09 | 3.8043e-10 | 9.7925e-10 | 4.3091e-10 | 2.4459e-11 | 208311.219
298334.844 | 6.1381e-09 | 7.4434e-09 | 1.9857e-10 | 9.0206e-09 | 7.6545e-09 | 3.8398e-10 | 9.7137e-10 | 4.3087e-10 | 2.452e-11 | 208323.375
298347 | 6.1319e-09 | 7.5093e-09 | 2.0149e-10 | 9.0163e-09 | 7.7131e-09 | 3.8158e-10 | 9.7621e-10 | 4.3012e-10 | 2.448e-11 | 208335.531
298359.188 | 6.1765e-09 | 7.4716e-09 | 2.0073e-10 | 9.0157e-09 | 7.6937e-09 | 3.8149e-10 | 9.745e-10 | 4.2574e-10 | 2.4312e-11 | 208347.719
298371.344 | 6.1493e-09 | 7.5049e-09 | 1.9943e-10 | 8.994e-09 | 7.614e-09 | 3.8356e-10 | 9.6752e-10 | 4.2637e-10 | 2.4488e-11 | 208359.875
298383.5 | 6.0675e-09 | 7.4359e-09 | 1.9894e-10 | 9.0112e-09 | 7.674e-09 | 3.8146e-10 | 9.7865e-10 | 4.3026e-10 | 2.4608e-11 | 208372.031
298395.688 | 6.1784e-09 | 7.4937e-09 | 2.0296e-10 | 8.9795e-09 | 7.7967e-09 | 3.8576e-10 | 9.6918e-10 | 4.2796e-10 | 2.4553e-11 | 208384.219
298407.844 | 6.232e-09 | 7.5093e-09 | 2.0172e-10 | 9.1664e-09 | 7.6183e-09 | 3.8131e-10 | 9.807e-10 | 4.3223e-10 | 2.4479e-11 | 208396.375
298420 | 6.1617e-09 | 7.4609e-09 | 2.0205e-10 | 9.0954e-09 | 7.7118e-09 | 3.8748e-10 | 9.8585e-10 | 4.2961e-10 | 2.4382e-11 | 208408.531
298432.188 | 6.0936e-09 | 7.4528e-09 | 2.0159e-10 | 9.089e-09 | 7.7733e-09 | 3.7945e-10 | 9.6774e-10 | 4.2891e-10 | 2.4401e-11 | 208420.719
298444.344 | 6.1815e-09 | 7.4291e-09 | 2.0007e-10 | 8.9948e-09 | 7.7442e-09 | 3.8103e-10 | 9.7659e-10 | 4.2518e-10 | 2.4623e-11 | 208432.875
298456.5 | 6.1683e-09 | 7.4522e-09 | 2.0104e-10 | 9.0285e-09 | 7.7728e-09 | 3.8522e-10 | 9.672e-10 | 4.2838e-10 | 2.4678e-11 | 208445.031
298468.688 | 6.1482e-09 | 7.4823e-09 | 2.0122e-10 | 9.0378e-09 | 7.6867e-09 | 3.8441e-10 | 9.7058e-10 | 4.27e-10 | 2.4472e-11 | 208457.219
298480.844 | 6.2106e-09 | 7.3895e-09 | 2.0053e-10 | 8.997e-09 | 7.7144e-09 | 3.7966e-10 | 9.7051e-10 | 4.2815e-10 | 2.4316e-11 | 208469.375
298493 | 6.1081e-09 | 7.381e-09 | 2.0064e-10 | 9.0427e-09 | 7.632e-09 | 3.8676e-10 | 9.7457e-10 | 4.2574e-10 | 2.4221e-11 | 208481.531
298505.188 | 6.1462e-09 | 7.4248e-09 | 2.0247e-10 | 8.9637e-09 | 7.6566e-09 | 3.7978e-10 | 9.7546e-10 | 4.2936e-10 | 2.4431e-11 | 208493.719
298517.344 | 6.1985e-09 | 7.4409e-09 | 1.9916e-10 | 9.096e-09 | 7.7004e-09 | 3.8451e-10 | 9.9333e-10 | 4.2804e-10 | 2.4426e-11 | 208505.875
298529.5 | 6.1479e-09 | 7.3549e-09 | 2.0001e-10 | 9.0801e-09 | 7.6942e-09 | 3.8245e-10 | 9.6806e-10 | 4.2911e-10 | 2.4309e-11 | 208518.031
298541.688 | 6.143e-09 | 7.3618e-09 | 2e-10 | 9.043e-09 | 7.6565e-09 | 3.8473e-10 | 9.7344e-10 | 4.2726e-10 | 2.4364e-11 | 208530.219
298553.844 | 6.0966e-09 | 7.4627e-09 | 1.9963e-10 | 8.9525e-09 | 7.7132e-09 | 3.821e-10 | 9.8423e-10 | 4.2876e-10 | 2.4365e-11 | 208542.375
298566 | 6.1365e-09 | 7.3913e-09 | 2.012e-10 | 9.1021e-09 | 7.6341e-09 | 3.8327e-10 | 9.6973e-10 | 4.2893e-10 | 2.4501e-11 | 208554.531
298578.188 | 6.1912e-09 | 7.4343e-09 | 1.994e-10 | 8.9702e-09 | 7.6853e-09 | 3.8228e-10 | 9.7749e-10 | 4.2781e-10 | 2.4453e-11 | 208566.719
298590.344 | 6.1337e-09 | 7.459e-09 | 1.9817e-10 | 8.9493e-09 | 7.7212e-09 | 3.8265e-10 | 9.8002e-10 | 4.3097e-10 | 2.4416e-11 | 208578.875
298602.5 | 6.2015e-09 | 7.3681e-09 | 2.0138e-10 | 9.0448e-09 | 7.7341e-09 | 3.8342e-10 | 9.7337e-10 | 4.2908e-10 | 2.4415e-11 | 208591.031
298614.688 | 6.2536e-09 | 7.4081e-09 | 1.9963e-10 | 8.9386e-09 | 7.5807e-09 | 3.8294e-10 | 9.7484e-10 | 4.2807e-10 | 2.4569e-11 | 208603.219
298626.844 | 6.2382e-09 | 7.3642e-09 | 2.0054e-10 | 8.9296e-09 | 7.7336e-09 | 3.7935e-10 | 9.7172e-10 | 4.2914e-10 | 2.4633e-11 | 208615.375
298639 | 6.1139e-09 | 7.3897e-09 | 2.009e-10 | 9.0703e-09 | 7.713e-09 | 3.8105e-10 | 9.7965e-10 | 4.2836e-10 | 2.458e-11 | 208627.531
298651.188 | 6.151e-09 | 7.4411e-09 | 1.9987e-10 | 9.0178e-09 | 7.6835e-09 | 3.8027e-10 | 9.7659e-10 | 4.2674e-10 | 2.4481e-11 | 208639.719
298663.344 | 6.2313e-09 | 7.4013e-09 | 2.0334e-10 | 8.9972e-09 | 7.6584e-09 | 3.8463e-10 | 9.7362e-10 | 4.2479e-10 | 2.4636e-11 | 208651.875
298675.531 | 6.2425e-09 | 7.3742e-09 | 2.036e-10 | 9.0281e-09 | 7.6586e-09 | 3.8087e-10 | 9.7655e-10 | 4.2855e-10 | 2.4779e-11 | 208664.062
298687.688 | 6.2072e-09 | 7.436e-09 | 1.9981e-10 | 9.0147e-09 | 7.6846e-09 | 3.7923e-10 | 9.762e-10 | 4.2595e-10 | 2.4655e-11 | 208676.219
298699.844 | 6.2136e-09 | 7.466e-09 | 2.0044e-10 | 9.0258e-09 | 7.6612e-09 | 3.8096e-10 | 9.775e-10 | 4.307e-10 | 2.4395e-11 | 208688.375
298712.031 | 6.128e-09 | 7.4131e-09 | 1.9968e-10 | 8.9136e-09 | 7.671e-09 | 3.8559e-10 | 9.7219e-10 | 4.2406e-10 | 2.4228e-11 | 208700.562
298724.188 | 6.17e-09 | 7.3858e-09 | 2.0147e-10 | 9.0025e-09 | 7.682e-09 | 3.8369e-10 | 9.6222e-10 | 4.2503e-10 | 2.4523e-11 | 208712.719
298736.344 | 6.1881e-09 | 7.5001e-09 | 1.9973e-10 | 8.972e-09 | 7.6186e-09 | 3.8046e-10 | 9.7698e-10 | 4.2745e-10 | 2.4585e-11 | 208724.875
298748.531 | 6.1499e-09 | 7.4806e-09 | 1.9917e-10 | 9.0483e-09 | 7.6703e-09 | 3.8249e-10 | 9.7135e-10 | 4.265e-10 | 2.4336e-11 | 208737.062
298760.688 | 6.1682e-09 | 7.4218e-09 | 2.0066e-10 | 9.0011e-09 | 7.6242e-09 | 3.8373e-10 | 9.7412e-10 | 4.2825e-10 | 2.4283e-11 | 208749.219
298772.844 | 6.1611e-09 | 7.4049e-09 | 1.9958e-10 | 9.0919e-09 | 7.7303e-09 | 3.8379e-10 | 9.7403e-10 | 4.2694e-10 | 2.4616e-11 | 208761.375
298785.031 | 6.132e-09 | 7.4119e-09 | 2.0211e-10 | 9.0493e-09 | 7.7179e-09 | 3.8292e-10 | 9.8058e-10 | 4.3086e-10 | 2.4568e-11 | 208773.562
298797.188 | 6.1023e-09 | 7.3938e-09 | 1.9946e-10 | 9.0936e-09 | 7.6543e-09 | 3.7923e-10 | 9.83e-10 | 4.2818e-10 | 2.4486e-11 | 208785.719
298809.344 | 6.1085e-09 | 7.3855e-09 | 1.999e-10 | 8.9401e-09 | 7.6431e-09 | 3.8215e-10 | 9.7452e-10 | 4.2971e-10 | 2.4638e-11 | 208797.875
298821.531 | 6.1405e-09 | 7.4009e-09 | 2.0111e-10 | 9.0613e-09 | 7.6584e-09 | 3.8358e-10 | 9.7012e-10 | 4.3471e-10 | 2.4523e-11 | 208810.062
298833.688 | 6.0693e-09 | 7.3774e-09 | 2.0268e-10 | 8.9905e-09 | 7.6433e-09 | 3.8272e-10 | 9.7246e-10 | 4.2944e-10 | 2.4595e-11 | 208822.219
298845.844 | 6.1024e-09 | 7.3808e-09 | 1.9908e-10 | 9.0902e-09 | 7.6102e-09 | 3.8053e-10 | 9.804e-10 | 4.3479e-10 | 2.4513e-11 | 208834.375
298858.031 | 6.071e-09 | 7.4041e-09 | 2.0029e-10 | 9.0434e-09 | 7.6554e-09 | 3.8009e-10 | 9.7432e-10 | 4.294e-10 | 2.476e-11 | 208846.562
298870.188 | 6.0968e-09 | 7.4277e-09 | 2.0071e-10 | 9.069e-09 | 7.636e-09 | 3.8368e-10 | 9.8062e-10 | 4.254e-10 | 2.4602e-11 | 208858.719
298882.344 | 6.1578e-09 | 7.3877e-09 | 2.0236e-10 | 9.0426e-09 | 7.6522e-09 | 3.7969e-10 | 9.7505e-10 | 4.2813e-10 | 2.4457e-11 | 208870.875
298894.531 | 6.1171e-09 | 7.4493e-09 | 1.9964e-10 | 9.0129e-09 | 7.6634e-09 | 3.81e-10 | 9.7625e-10 | 4.2599e-10 | 2.4206e-11 | 208883.062
298906.688 | 6.1249e-09 | 7.3864e-09 | 2.0186e-10 | 9.1301e-09 | 7.6732e-09 | 3.8358e-10 | 9.7381e-10 | 4.2927e-10 | 2.4459e-11 | 208895.219
298918.844 | 6.1884e-09 | 7.4067e-09 | 1.9969e-10 | 8.977e-09 | 7.5706e-09 | 3.8043e-10 | 9.778e-10 | 4.3429e-10 | 2.4518e-11 | 208907.375
298931.031 | 6.0799e-09 | 7.3776e-09 | 2.0055e-10 | 9.0176e-09 | 7.6492e-09 | 3.8157e-10 | 9.8115e-10 | 4.3418e-10 | 2.4384e-11 | 208919.562
298943.188 | 6.1571e-09 | 7.3564e-09 | 2.008e-10 | 9.0481e-09 | 7.6063e-09 | 3.8251e-10 | 9.7187e-10 | 4.3272e-10 | 2.4466e-11 | 208931.719
298955.344 | 6.1339e-09 | 7.4058e-09 | 2.0067e-10 | 9.111e-09 | 7.6298e-09 | 3.8205e-10 | 9.739e-10 | 4.3156e-10 | 2.4221e-11 | 208943.875
298967.531 | 6.2313e-09 | 7.4095e-09 | 2.0024e-10 | 9.0736e-09 | 7.629e-09 | 3.8426e-10 | 9.7372e-10 | 4.3073e-10 | 2.429e-11 | 208956.062
298979.688 | 6.2002e-09 | 7.3897e-09 | 2.0115e-10 | 9.0054e-09 | 7.6511e-09 | 3.8281e-10 | 9.6878e-10 | 4.313e-10 | 2.4416e-11 | 208968.219
298991.844 | 6.1996e-09 | 7.409e-09 | 1.9777e-10 | 9.0086e-09 | 7.6116e-09 | 3.864e-10 | 9.7176e-10 | 4.2959e-10 | 2.4754e-11 | 208980.375
299004.031 | 6.18e-09 | 7.3527e-09 | 1.9879e-10 | 9.0214e-09 | 7.6976e-09 | 3.8235e-10 | 9.68e-10 | 4.2794e-10 | 2.4136e-11 | 208992.562
299016.188 | 6.187e-09 | 7.3989e-09 | 2.0246e-10 | 9.0728e-09 | 7.7326e-09 | 3.8376e-10 | 9.7108e-10 | 4.296e-10 | 2.4406e-11 | 209004.719
299028.344 | 6.1368e-09 | 7.3732e-09 | 2.0051e-10 | 9.0064e-09 | 7.6244e-09 | 3.8372e-10 | 9.6844e-10 | 4.2721e-10 | 2.4639e-11 | 209016.875
299040.531 | 6.1519e-09 | 7.4315e-09 | 2.0038e-10 | 9.0251e-09 | 7.6467e-09 | 3.8334e-10 | 9.7332e-10 | 4.2921e-10 | 2.4406e-11 | 209029.062
299052.688 | 6.1464e-09 | 7.3343e-09 | 2.0028e-10 | 9.0502e-09 | 7.6282e-09 | 3.781e-10 | 9.7126e-10 | 4.2624e-10 | 2.4382e-11 | 209041.219
299064.875 | 6.1884e-09 | 7.4302e-09 | 2.0032e-10 | 9.1576e-09 | 7.6519e-09 | 3.8118e-10 | 9.7906e-10 | 4.3068e-10 | 2.4315e-11 | 209053.406
299077.031 | 6.1076e-09 | 7.3616e-09 | 1.9931e-10 | 8.945e-09 | 7.6354e-09 | 3.8336e-10 | 9.7443e-10 | 4.3288e-10 | 2.4496e-11 | 209065.562
299089.188 | 6.1268e-09 | 7.3615e-09 | 2.0005e-10 | 9.0914e-09 | 7.6119e-09 | 3.8423e-10 | 9.7486e-10 | 4.3274e-10 | 2.4353e-11 | 209077.719
299101.375 | 6.109e-09 | 7.3894e-09 | 2.0073e-10 | 8.9405e-09 | 7.6396e-09 | 3.8305e-10 | 9.7993e-10 | 4.3517e-10 | 2.452e-11 | 209089.906
299113.531 | 6.1729e-09 | 7.4334e-09 | 2.025e-10 | 9.0166e-09 | 7.5264e-09 | 3.8307e-10 | 9.7871e-10 | 4.2992e-10 | 2.4635e-11 | 209102.062
299125.688 | 6.1434e-09 | 7.4479e-09 | 1.9954e-10 | 8.9977e-09 | 7.618e-09 | 3.8445e-10 | 9.8318e-10 | 4.2735e-10 | 2.4523e-11 | 209114.219
299137.875 | 6.1036e-09 | 7.378e-09 | 2.031e-10 | 9.0531e-09 | 7.6607e-09 | 3.7945e-10 | 9.8439e-10 | 4.2825e-10 | 2.4652e-11 | 209126.406
299150.031 | 6.1837e-09 | 7.4373e-09 | 2.0117e-10 | 9.0761e-09 | 7.702e-09 | 3.8198e-10 | 9.7089e-10 | 4.3259e-10 | 2.4732e-11 | 209138.562
299162.188 | 6.1747e-09 | 7.3905e-09 | 2.0166e-10 | 9.0987e-09 | 7.637e-09 | 3.8095e-10 | 9.8357e-10 | 4.2724e-10 | 2.4406e-11 | 209150.719
299174.375 | 6.2053e-09 | 7.3799e-09 | 2.0036e-10 | 9.1333e-09 | 7.7108e-09 | 3.8553e-10 | 9.8862e-10 | 4.309e-10 | 2.4522e-11 | 209162.906
299186.531 | 6.2105e-09 | 7.3918e-09 | 2.0003e-10 | 8.984e-09 | 7.5539e-09 | 3.7984e-10 | 9.8464e-10 | 4.3021e-10 | 2.4174e-11 | 209175.062
299198.688 | 6.1071e-09 | 7.3929e-09 | 2.0152e-10 | 9.1419e-09 | 7.6537e-09 | 3.7854e-10 | 9.8816e-10 | 4.2775e-10 | 2.4619e-11 | 209187.219
299210.875 | 6.1717e-09 | 7.2929e-09 | 2.0049e-10 | 9.0656e-09 | 7.7215e-09 | 3.8335e-10 | 9.7008e-10 | 4.3085e-10 | 2.4553e-11 | 209199.406
299223.031 | 6.1245e-09 | 7.3569e-09 | 1.9969e-10 | 9.0011e-09 | 7.5917e-09 | 3.8333e-10 | 9.7921e-10 | 4.2763e-10 | 2.4794e-11 | 209211.562
299235.188 | 6.0956e-09 | 7.4003e-09 | 2.0052e-10 | 8.9422e-09 | 7.6194e-09 | 3.808e-10 | 9.7085e-10 | 4.3086e-10 | 2.4544e-11 | 209223.719
299247.375 | 6.0787e-09 | 7.387e-09 | 1.9934e-10 | 9.0984e-09 | 7.6269e-09 | 3.8499e-10 | 9.8114e-10 | 4.3228e-10 | 2.444e-11 | 209235.906
299259.531 | 6.1459e-09 | 7.358e-09 | 2.0093e-10 | 9.1177e-09 | 7.6802e-09 | 3.8054e-10 | 9.7659e-10 | 4.2647e-10 | 2.4639e-11 | 209248.062
299271.688 | 6.1442e-09 | 7.4037e-09 | 2.0109e-10 | 9.0274e-09 | 7.6994e-09 | 3.8384e-10 | 9.7648e-10 | 4.2576e-10 | 2.4504e-11 | 209260.219
299283.875 | 6.139e-09 | 7.384e-09 | 2.0133e-10 | 8.9967e-09 | 7.6711e-09 | 3.8419e-10 | 9.8921e-10 | 4.3621e-10 | 2.474e-11 | 209272.406
299296.031 | 6.1728e-09 | 7.4398e-09 | 2.0228e-10 | 9.1506e-09 | 7.7197e-09 | 3.8308e-10 | 9.7364e-10 | 4.2845e-10 | 2.4679e-11 | 209284.562
299308.188 | 6.1686e-09 | 7.491e-09 | 2.0106e-10 | 9.0871e-09 | 7.7449e-09 | 3.8452e-10 | 9.823e-10 | 4.2986e-10 | 2.4781e-11 | 209296.719
299320.375 | 6.1565e-09 | 7.3712e-09 | 2.0058e-10 | 9.0427e-09 | 7.6476e-09 | 3.8512e-10 | 9.8209e-10 | 4.3086e-10 | 2.4439e-11 | 209308.906
299332.531 | 6.2645e-09 | 7.4062e-09 | 1.9931e-10 | 9.1348e-09 | 7.6456e-09 | 3.8254e-10 | 9.7541e-10 | 4.343e-10 | 2.4629e-11 | 209321.062
299344.688 | 6.194e-09 | 7.464e-09 | 2.0022e-10 | 9.0528e-09 | 7.5988e-09 | 3.8589e-10 | 9.8615e-10 | 4.3402e-10 | 2.4783e-11 | 209333.219
299356.875 | 6.1694e-09 | 7.3995e-09 | 1.9923e-10 | 9.0378e-09 | 7.6016e-09 | 3.824e-10 | 9.8883e-10 | 4.3299e-10 | 2.4565e-11 | 209345.406
299369.031 | 6.1998e-09 | 7.4822e-09 | 2.0073e-10 | 9.086e-09 | 7.721e-09 | 3.8437e-10 | 9.6673e-10 | 4.2846e-10 | 2.4467e-11 | 209357.562
299381.188 | 6.1777e-09 | 7.4001e-09 | 2.0215e-10 | 9.0222e-09 | 7.6517e-09 | 3.853e-10 | 9.847e-10 | 4.3002e-10 | 2.4749e-11 | 209369.719
299393.375 | 6.1448e-09 | 7.368e-09 | 2.0239e-10 | 9.1663e-09 | 7.6388e-09 | 3.8452e-10 | 9.7922e-10 | 4.343e-10 | 2.4527e-11 | 209381.906
299405.531 | 6.2359e-09 | 7.4487e-09 | 2.0006e-10 | 9.0044e-09 | 7.7471e-09 | 3.8024e-10 | 9.7688e-10 | 4.3129e-10 | 2.4765e-11 | 209394.062
299417.688 | 6.1983e-09 | 7.4116e-09 | 2.0128e-10 | 9.107e-09 | 7.6236e-09 | 3.8098e-10 | 9.8308e-10 | 4.3093e-10 | 2.4741e-11 | 209406.219
299429.875 | 6.1453e-09 | 7.4355e-09 | 1.9931e-10 | 9.125e-09 | 7.694e-09 | 3.8504e-10 | 9.8123e-10 | 4.3217e-10 | 2.4549e-11 | 209418.406
299442.031 | 6.2318e-09 | 7.3792e-09 | 2.0006e-10 | 9.0887e-09 | 7.701e-09 | 3.8164e-10 | 9.7275e-10 | 4.3043e-10 | 2.4712e-11 | 209430.562
299454.219 | 6.1297e-09 | 7.4762e-09 | 2.0352e-10 | 9.0806e-09 | 7.6389e-09 | 3.8401e-10 | 9.8384e-10 | 4.3492e-10 | 2.4606e-11 | 209442.75
299466.375 | 6.1282e-09 | 7.5275e-09 | 2.0046e-10 | 9.2016e-09 | 7.7425e-09 | 3.8348e-10 | 9.8281e-10 | 4.3211e-10 | 2.4509e-11 | 209454.906
299478.531 | 6.1404e-09 | 7.3834e-09 | 2.0148e-10 | 9.2376e-09 | 7.6899e-09 | 3.8658e-10 | 9.8693e-10 | 4.3244e-10 | 2.473e-11 | 209467.062
299490.719 | 6.2172e-09 | 7.3906e-09 | 2.0327e-10 | 9.143e-09 | 7.6575e-09 | 3.8502e-10 | 9.8233e-10 | 4.3156e-10 | 2.454e-11 | 209479.25
299502.875 | 6.2454e-09 | 7.3829e-09 | 2.0225e-10 | 9.0415e-09 | 7.6131e-09 | 3.8288e-10 | 9.7854e-10 | 4.3126e-10 | 2.4633e-11 | 209491.406
299515.031 | 6.1397e-09 | 7.3776e-09 | 2.0055e-10 | 9.1162e-09 | 7.567e-09 | 3.8193e-10 | 9.7403e-10 | 4.2941e-10 | 2.4562e-11 | 209503.562
299527.219 | 6.0741e-09 | 7.4506e-09 | 2.0211e-10 | 9.0012e-09 | 7.6583e-09 | 3.8585e-10 | 9.7563e-10 | 4.3124e-10 | 2.4288e-11 | 209515.75
299539.375 | 6.1965e-09 | 7.4139e-09 | 2.0222e-10 | 9.1804e-09 | 7.6359e-09 | 3.8578e-10 | 9.7965e-10 | 4.3525e-10 | 2.4677e-11 | 209527.906
299551.531 | 6.1822e-09 | 7.3593e-09 | 2.0143e-10 | 9.1454e-09 | 7.5974e-09 | 3.827e-10 | 9.8299e-10 | 4.3052e-10 | 2.4579e-11 | 209540.062
299563.719 | 6.2049e-09 | 7.4479e-09 | 2.0182e-10 | 9.0355e-09 | 7.7121e-09 | 3.8176e-10 | 9.7611e-10 | 4.3361e-10 | 2.4718e-11 | 209552.25
299575.875 | 6.1863e-09 | 7.3481e-09 | 2.0036e-10 | 9.0614e-09 | 7.7123e-09 | 3.8359e-10 | 9.8125e-10 | 4.3513e-10 | 2.4818e-11 | 209564.406
299588.031 | 6.1898e-09 | 7.376e-09 | 1.9904e-10 | 9.0599e-09 | 7.5862e-09 | 3.8425e-10 | 9.865e-10 | 4.3347e-10 | 2.4361e-11 | 209576.562
299600.219 | 6.137e-09 | 7.4241e-09 | 2.0222e-10 | 9.149e-09 | 7.6263e-09 | 3.8239e-10 | 9.9421e-10 | 4.314e-10 | 2.443e-11 | 209588.75
299612.375 | 6.1728e-09 | 7.3589e-09 | 2.0092e-10 | 9.0579e-09 | 7.649e-09 | 3.8387e-10 | 9.8585e-10 | 4.3444e-10 | 2.475e-11 | 209600.906
299624.531 | 6.1313e-09 | 7.386e-09 | 2.0418e-10 | 9.1691e-09 | 7.6592e-09 | 3.8074e-10 | 9.8787e-10 | 4.354e-10 | 2.4471e-11 | 209613.062
299636.719 | 6.1934e-09 | 7.3875e-09 | 2.024e-10 | 9.1184e-09 | 7.7077e-09 | 3.8568e-10 | 9.8787e-10 | 4.2961e-10 | 2.4731e-11 | 209625.25
299648.875 | 6.1761e-09 | 7.3769e-09 | 2.0322e-10 | 9.1111e-09 | 7.7314e-09 | 3.8529e-10 | 9.8637e-10 | 4.3424e-10 | 2.4816e-11 | 209637.406
299661.031 | 6.0865e-09 | 7.4693e-09 | 1.9987e-10 | 9.0296e-09 | 7.7607e-09 | 3.867e-10 | 9.8537e-10 | 4.3383e-10 | 2.4698e-11 | 209649.562
299673.219 | 6.1522e-09 | 7.4208e-09 | 2.0227e-10 | 9.2111e-09 | 7.627e-09 | 3.847e-10 | 9.8384e-10 | 4.3314e-10 | 2.4896e-11 | 209661.75
299685.375 | 6.1613e-09 | 7.4905e-09 | 2.024e-10 | 9.2001e-09 | 7.6384e-09 | 3.8436e-10 | 9.8574e-10 | 4.2974e-10 | 2.4719e-11 | 209673.906
299697.531 | 6.1806e-09 | 7.3913e-09 | 2.0383e-10 | 9.2435e-09 | 7.7306e-09 | 3.8142e-10 | 1.0013e-09 | 4.3267e-10 | 2.4528e-11 | 209686.062
299709.719 | 6.2212e-09 | 7.4511e-09 | 2.0329e-10 | 9.2272e-09 | 7.77e-09 | 3.8298e-10 | 9.8653e-10 | 4.3548e-10 | 2.4504e-11 | 209698.25
299721.875 | 6.1912e-09 | 7.4127e-09 | 2.042e-10 | 9.1347e-09 | 7.6881e-09 | 3.8348e-10 | 9.8638e-10 | 4.3563e-10 | 2.4765e-11 | 209710.406
299734.031 | 6.208e-09 | 7.4459e-09 | 2.0149e-10 | 9.1285e-09 | 7.6897e-09 | 3.8803e-10 | 9.9111e-10 | 4.4e-10 | 2.4725e-11 | 209722.562
299746.219 | 6.1327e-09 | 7.446e-09 | 2.0261e-10 | 9.024e-09 | 7.7527e-09 | 3.823e-10 | 9.7586e-10 | 4.3389e-10 | 2.4793e-11 | 209734.75
299758.375 | 6.097e-09 | 7.3567e-09 | 2.0181e-10 | 9.1629e-09 | 7.7104e-09 | 3.835e-10 | 9.9308e-10 | 4.355e-10 | 2.4627e-11 | 209746.906
299770.531 | 6.1864e-09 | 7.37e-09 | 2.0329e-10 | 9.0525e-09 | 7.6195e-09 | 3.8806e-10 | 9.8953e-10 | 4.342e-10 | 2.4657e-11 | 209759.062
299782.719 | 6.1853e-09 | 7.4357e-09 | 2.0223e-10 | 9.1272e-09 | 7.7234e-09 | 3.8411e-10 | 9.8741e-10 | 4.3658e-10 | 2.4709e-11 | 209771.25
299794.875 | 6.2041e-09 | 7.4595e-09 | 2.0368e-10 | 9.2294e-09 | 7.6309e-09 | 3.8685e-10 | 1.0039e-09 | 4.338e-10 | 2.4745e-11 | 209783.406
299807.063 | 6.1587e-09 | 7.3865e-09 | 2.0244e-10 | 9.1157e-09 | 7.7347e-09 | 3.8206e-10 | 9.8051e-10 | 4.3151e-10 | 2.4638e-11 | 209795.594
299819.219 | 6.2776e-09 | 7.369e-09 | 2.0149e-10 | 9.098e-09 | 7.6644e-09 | 3.8534e-10 | 9.7777e-10 | 4.3262e-10 | 2.4684e-11 | 209807.75
299831.375 | 6.1993e-09 | 7.4306e-09 | 2.0225e-10 | 9.1543e-09 | 7.755e-09 | 3.8564e-10 | 9.7598e-10 | 4.3457e-10 | 2.4677e-11 | 209819.906
299843.563 | 6.1742e-09 | 7.3838e-09 | 2.0235e-10 | 9.0589e-09 | 7.7002e-09 | 3.832e-10 | 9.8499e-10 | 4.3716e-10 | 2.4696e-11 | 209832.094
299855.719 | 6.1746e-09 | 7.3876e-09 | 2.0089e-10 | 9.1135e-09 | 7.6311e-09 | 3.8385e-10 | 9.9454e-10 | 4.3138e-10 | 2.4809e-11 | 209844.25
299867.875 | 6.1529e-09 | 7.4755e-09 | 2.0209e-10 | 9.0962e-09 | 7.6514e-09 | 3.8401e-10 | 9.7945e-10 | 4.3172e-10 | 2.4605e-11 | 209856.406
299880.063 | 6.1817e-09 | 7.3785e-09 | 2.0121e-10 | 9.1103e-09 | 7.6532e-09 | 3.8645e-10 | 9.7945e-10 | 4.3276e-10 | 2.4616e-11 | 209868.594
299892.219 | 6.1908e-09 | 7.498e-09 | 2.0207e-10 | 9.0164e-09 | 7.6833e-09 | 3.8236e-10 | 9.8602e-10 | 4.3479e-10 | 2.4469e-11 | 209880.75
299904.375 | 6.1751e-09 | 7.2871e-09 | 2.0313e-10 | 9.0988e-09 | 7.6912e-09 | 3.8292e-10 | 9.9057e-10 | 4.3187e-10 | 2.4356e-11 | 209892.906
299916.563 | 6.187e-09 | 7.3975e-09 | 2.0145e-10 | 9.0519e-09 | 7.6598e-09 | 3.8419e-10 | 9.8125e-10 | 4.322e-10 | 2.44e-11 | 209905.094
299928.719 | 6.0343e-09 | 7.4655e-09 | 2.0037e-10 | 9.0153e-09 | 7.592e-09 | 3.7951e-10 | 9.7497e-10 | 4.3082e-10 | 2.4477e-11 | 209917.25
299940.875 | 6.1249e-09 | 7.4413e-09 | 2.0111e-10 | 9.0485e-09 | 7.6572e-09 | 3.8221e-10 | 9.64e-10 | 4.321e-10 | 2.4757e-11 | 209929.406
299953.063 | 6.1929e-09 | 7.3683e-09 | 2.0002e-10 | 9.0777e-09 | 7.6117e-09 | 3.8468e-10 | 9.8679e-10 | 4.3299e-10 | 2.4525e-11 | 209941.594
299965.219 | 6.108e-09 | 7.4097e-09 | 2.0086e-10 | 9.0618e-09 | 7.6101e-09 | 3.804e-10 | 9.7848e-10 | 4.271e-10 | 2.4233e-11 | 209953.75
299977.375 | 6.0691e-09 | 7.4954e-09 | 2.0189e-10 | 9.0295e-09 | 7.5867e-09 | 3.7889e-10 | 9.8323e-10 | 4.3046e-10 | 2.4909e-11 | 209965.906
299989.563 | 6.1459e-09 | 7.3875e-09 | 2.0307e-10 | 9.0916e-09 | 7.581e-09 | 3.7894e-10 | 9.883e-10 | 4.3063e-10 | 2.4456e-11 | 209978.094
300001.719 | 6.1003e-09 | 7.3634e-09 | 2.0139e-10 | 9.0636e-09 | 7.6567e-09 | 3.7843e-10 | 9.6797e-10 | 4.318e-10 | 2.4422e-11 | 209990.25
300013.875 | 6.1822e-09 | 7.3372e-09 | 1.9758e-10 | 9.0369e-09 | 7.6395e-09 | 3.8224e-10 | 9.8809e-10 | 4.3373e-10 | 2.4523e-11 | 210002.406
300026.063 | 6.1709e-09 | 7.3506e-09 | 1.9975e-10 | 9.0298e-09 | 7.647e-09 | 3.8356e-10 | 9.6805e-10 | 4.3115e-10 | 2.4519e-11 | 210014.594
300038.219 | 6.2105e-09 | 7.4403e-09 | 2.0325e-10 | 9.2168e-09 | 7.6508e-09 | 3.8297e-10 | 9.9172e-10 | 4.3269e-10 | 2.4503e-11 | 210026.75
300050.375 | 6.1894e-09 | 7.3425e-09 | 2.0241e-10 | 9.0686e-09 | 7.6109e-09 | 3.8227e-10 | 9.8389e-10 | 4.3425e-10 | 2.4474e-11 | 210038.906
300062.563 | 6.0791e-09 | 7.4207e-09 | 2.0277e-10 | 9.0667e-09 | 7.6942e-09 | 3.8411e-10 | 9.7943e-10 | 4.289e-10 | 2.4712e-11 | 210051.094
300074.719 | 6.1621e-09 | 7.3935e-09 | 2.0333e-10 | 9.0425e-09 | 7.6845e-09 | 3.8384e-10 | 9.7907e-10 | 4.3509e-10 | 2.4888e-11 | 210063.25
300086.875 | 6.1711e-09 | 7.5092e-09 | 2.0146e-10 | 9.0042e-09 | 7.611e-09 | 3.8186e-10 | 9.8942e-10 | 4.3212e-10 | 2.4773e-11 | 210075.406
300099.063 | 6.1181e-09 | 7.3516e-09 | 1.9999e-10 | 9.0627e-09 | 7.685e-09 | 3.8258e-10 | 9.8512e-10 | 4.3179e-10 | 2.4803e-11 | 210087.594
300111.219 | 6.1942e-09 | 7.4521e-09 | 1.9957e-10 | 9.0603e-09 | 7.6572e-09 | 3.8344e-10 | 9.8545e-10 | 4.3073e-10 | 2.4788e-11 | 210099.75
300123.375 | 6.2169e-09 | 7.2853e-09 | 2.0078e-10 | 8.9908e-09 | 7.7246e-09 | 3.8373e-10 | 9.7354e-10 | 4.2618e-10 | 2.4595e-11 | 210111.906
300135.563 | 6.1773e-09 | 7.3836e-09 | 2.0239e-10 | 9.1938e-09 | 7.6811e-09 | 3.8301e-10 | 9.8882e-10 | 4.326e-10 | 2.4579e-11 | 210124.094
300147.719 | 6.1726e-09 | 7.3526e-09 | 2.0076e-10 | 9.0314e-09 | 7.6755e-09 | 3.8348e-10 | 9.8348e-10 | 4.3638e-10 | 2.4704e-11 | 210136.25
300159.875 | 6.1073e-09 | 7.388e-09 | 2.0113e-10 | 9.1374e-09 | 7.6184e-09 | 3.8433e-10 | 9.837e-10 | 4.3336e-10 | 2.4594e-11 | 210148.406
300172.063 | 6.1548e-09 | 7.4571e-09 | 2.0158e-10 | 9.1096e-09 | 7.6311e-09 | 3.8332e-10 | 9.6775e-10 | 4.3447e-10 | 2.4411e-11 | 210160.594
300184.219 | 6.1811e-09 | 7.3892e-09 | 2.0222e-10 | 9.1122e-09 | 7.5949e-09 | 3.8314e-10 | 9.7561e-10 | 4.3641e-10 | 2.4394e-11 | 210172.75
300196.406 | 6.1731e-09 | 7.393e-09 | 2.0115e-10 | 9.1033e-09 | 7.667e-09 | 3.8566e-10 | 9.7309e-10 | 4.3426e-10 | 2.4708e-11 | 210184.937
300208.563 | 6.204e-09 | 7.4108e-09 | 1.9945e-10 | 9.1113e-09 | 7.685e-09 | 3.7776e-10 | 9.8587e-10 | 4.2831e-10 | 2.4664e-11 | 210197.094
300220.719 | 6.1427e-09 | 7.438e-09 | 2.0124e-10 | 9.147e-09 | 7.6995e-09 | 3.8516e-10 | 9.897e-10 | 4.2875e-10 | 2.46e-11 | 210209.25
300232.906 | 6.0699e-09 | 7.3362e-09 | 2.0279e-10 | 9.2229e-09 | 7.6658e-09 | 3.8723e-10 | 9.7522e-10 | 4.3616e-10 | 2.4511e-11 | 210221.437
300245.063 | 6.2343e-09 | 7.4086e-09 | 2.0183e-10 | 9.0165e-09 | 7.6102e-09 | 3.833e-10 | 9.7258e-10 | 4.2578e-10 | 2.4631e-11 | 210233.594
300257.219 | 6.1197e-09 | 7.4367e-09 | 2.0018e-10 | 9.0806e-09 | 7.5851e-09 | 3.8121e-10 | 9.811e-10 | 4.2641e-10 | 2.437e-11 | 210245.75
300269.406 | 6.1292e-09 | 7.3846e-09 | 2.0073e-10 | 9.0361e-09 | 7.5503e-09 | 3.7994e-10 | 9.8122e-10 | 4.2992e-10 | 2.4462e-11 | 210257.937
300281.563 | 6.1143e-09 | 7.4049e-09 | 1.9971e-10 | 9.0119e-09 | 7.5522e-09 | 3.8554e-10 | 9.7308e-10 | 4.2749e-10 | 2.417e-11 | 210270.094
300293.719 | 6.0883e-09 | 7.2935e-09 | 2.0322e-10 | 8.9439e-09 | 7.5477e-09 | 3.7695e-10 | 9.7573e-10 | 4.2425e-10 | 2.4378e-11 | 210282.25
300305.906 | 6.1196e-09 | 7.4034e-09 | 1.9939e-10 | 8.981e-09 | 7.5158e-09 | 3.7746e-10 | 9.7645e-10 | 4.2649e-10 | 2.4387e-11 | 210294.437
300318.063 | 6.0821e-09 | 7.264e-09 | 1.9761e-10 | 9.0021e-09 | 7.5606e-09 | 3.7412e-10 | 9.8228e-10 | 4.284e-10 | 2.4425e-11 | 210306.594
300330.219 | 6.0818e-09 | 7.3435e-09 | 2e-10 | 9.0186e-09 | 7.5112e-09 | 3.8216e-10 | 9.6967e-10 | 4.2772e-10 | 2.4245e-11 | 210318.75
300342.406 | 6.1536e-09 | 7.2693e-09 | 2.0081e-10 | 8.9733e-09 | 7.4962e-09 | 3.7741e-10 | 9.8184e-10 | 4.2873e-10 | 2.4297e-11 | 210330.937
300354.563 | 6.061e-09 | 7.3079e-09 | 2.0101e-10 | 8.8633e-09 | 7.5446e-09 | 3.7909e-10 | 9.8139e-10 | 4.272e-10 | 2.4115e-11 | 210343.094
300366.719 | 6.0956e-09 | 7.3493e-09 | 2.0035e-10 | 9.0056e-09 | 7.5525e-09 | 3.8261e-10 | 9.7963e-10 | 4.2762e-10 | 2.4607e-11 | 210355.25
300378.906 | 6.1817e-09 | 7.3193e-09 | 2.0146e-10 | 9.0489e-09 | 7.5907e-09 | 3.8073e-10 | 9.7526e-10 | 4.2331e-10 | 2.4653e-11 | 210367.437
300391.063 | 6.1327e-09 | 7.3436e-09 | 2.0189e-10 | 8.9991e-09 | 7.5712e-09 | 3.8239e-10 | 9.76e-10 | 4.3172e-10 | 2.4266e-11 | 210379.594
300403.219 | 6.1516e-09 | 7.3313e-09 | 2.0321e-10 | 8.9447e-09 | 7.656e-09 | 3.826e-10 | 9.776e-10 | 4.331e-10 | 2.4889e-11 | 210391.75
300415.406 | 6.1982e-09 | 7.4221e-09 | 2.0154e-10 | 8.9907e-09 | 7.6294e-09 | 3.8591e-10 | 9.77e-10 | 4.2972e-10 | 2.4627e-11 | 210403.937
300427.563 | 6.0975e-09 | 7.4055e-09 | 2.0057e-10 | 9.0955e-09 | 7.6244e-09 | 3.8284e-10 | 9.8951e-10 | 4.3098e-10 | 2.4309e-11 | 210416.094
300439.719 | 6.1397e-09 | 7.3426e-09 | 2.0415e-10 | 9.1506e-09 | 7.6131e-09 | 3.8625e-10 | 9.846e-10 | 4.3688e-10 | 2.4465e-11 | 210428.25
300451.906 | 6.0674e-09 | 7.3472e-09 | 2.0082e-10 | 9.191e-09 | 7.6089e-09 | 3.779e-10 | 9.8191e-10 | 4.317e-10 | 2.4298e-11 | 210440.437
300464.063 | 6.1027e-09 | 7.3299e-09 | 2.0213e-10 | 9.1162e-09 | 7.5815e-09 | 3.8097e-10 | 9.81e-10 | 4.3062e-10 | 2.4461e-11 | 210452.594
300476.219 | 6.0451e-09 | 7.2959e-09 | 2.0245e-10 | 9.0026e-09 | 7.6003e-09 | 3.8084e-10 | 9.7764e-10 | 4.3067e-10 | 2.4227e-11 | 210464.75
300488.406 | 6.1103e-09 | 7.379e-09 | 1.9984e-10 | 9.1205e-09 | 7.7088e-09 | 3.7858e-10 | 9.7943e-10 | 4.2919e-10 | 2.4306e-11 | 210476.937
300500.563 | 6.0545e-09 | 7.357e-09 | 1.9917e-10 | 9.0131e-09 | 7.5161e-09 | 3.7746e-10 | 9.7685e-10 | 4.3249e-10 | 2.4696e-11 | 210489.094
300512.719 | 6.076e-09 | 7.2646e-09 | 2.0134e-10 | 9.0654e-09 | 7.6159e-09 | 3.7674e-10 | 9.8231e-10 | 4.2925e-10 | 2.4388e-11 | 210501.25
300524.906 | 6.0846e-09 | 7.3495e-09 | 2.0171e-10 | 9.1947e-09 | 7.6207e-09 | 3.8123e-10 | 9.8775e-10 | 4.3073e-10 | 2.4456e-11 | 210513.437
300537.063 | 6.0732e-09 | 7.3321e-09 | 1.9965e-10 | 9.0546e-09 | 7.6471e-09 | 3.8098e-10 | 9.8386e-10 | 4.2889e-10 | 2.4565e-11 | 210525.594
300549.219 | 6.1158e-09 | 7.3034e-09 | 2.0035e-10 | 9.0952e-09 | 7.6041e-09 | 3.7917e-10 | 9.9153e-10 | 4.3956e-10 | 2.4553e-11 | 210537.75
300561.406 | 6.2258e-09 | 7.4815e-09 | 2.0109e-10 | 9.0731e-09 | 7.7021e-09 | 3.8079e-10 | 9.9079e-10 | 4.336e-10 | 2.4485e-11 | 210549.937
300573.563 | 6.1173e-09 | 7.3505e-09 | 2.0067e-10 | 9.1088e-09 | 7.682e-09 | 3.8096e-10 | 9.8308e-10 | 4.3218e-10 | 2.4556e-11 | 210562.094
300585.75 | 6.1684e-09 | 7.3811e-09 | 2.0121e-10 | 9.1661e-09 | 7.6788e-09 | 3.7929e-10 | 9.7444e-10 | 4.3148e-10 | 2.469e-11 | 210574.281
300597.906 | 6.0275e-09 | 7.3307e-09 | 2.03e-10 | 9.0731e-09 | 7.6401e-09 | 3.8239e-10 | 9.8516e-10 | 4.3409e-10 | 2.4405e-11 | 210586.437
300610.063 | 6.1665e-09 | 7.4125e-09 | 2.0119e-10 | 9.0755e-09 | 7.7028e-09 | 3.8595e-10 | 9.8367e-10 | 4.3213e-10 | 2.4459e-11 | 210598.594
300622.25 | 6.1349e-09 | 7.4336e-09 | 2.0177e-10 | 9.0619e-09 | 7.7127e-09 | 3.8046e-10 | 9.9905e-10 | 4.3638e-10 | 2.4626e-11 | 210610.781
300634.406 | 6.1592e-09 | 7.4324e-09 | 2.0023e-10 | 9.0518e-09 | 7.6034e-09 | 3.7763e-10 | 9.795e-10 | 4.388e-10 | 2.4902e-11 | 210622.937
300646.563 | 6.1144e-09 | 7.3363e-09 | 2.0139e-10 | 9.0311e-09 | 7.6983e-09 | 3.8339e-10 | 9.8494e-10 | 4.303e-10 | 2.4411e-11 | 210635.094
300658.75 | 6.1518e-09 | 7.3879e-09 | 1.9961e-10 | 9.0694e-09 | 7.6474e-09 | 3.8648e-10 | 9.8129e-10 | 4.3492e-10 | 2.4303e-11 | 210647.281
300670.906 | 6.1551e-09 | 7.3464e-09 | 2.0014e-10 | 9.1966e-09 | 7.6274e-09 | 3.8003e-10 | 9.8229e-10 | 4.353e-10 | 2.4333e-11 | 210659.437
300683.063 | 6.1299e-09 | 7.3016e-09 | 2.0141e-10 | 9.0676e-09 | 7.7069e-09 | 3.8512e-10 | 9.8469e-10 | 4.3065e-10 | 2.4236e-11 | 210671.594
300695.25 | 6.0975e-09 | 7.3937e-09 | 2.017e-10 | 9.1412e-09 | 7.6833e-09 | 3.8088e-10 | 9.83e-10 | 4.3855e-10 | 2.451e-11 | 210683.781
300707.406 | 6.0864e-09 | 7.3381e-09 | 2.0037e-10 | 9.1306e-09 | 7.5314e-09 | 3.8615e-10 | 9.7921e-10 | 4.3734e-10 | 2.4344e-11 | 210695.937
300719.563 | 6.0886e-09 | 7.408e-09 | 2.014e-10 | 9.2012e-09 | 7.6698e-09 | 3.8273e-10 | 9.8493e-10 | 4.3136e-10 | 2.4527e-11 | 210708.094
300731.75 | 6.1415e-09 | 7.3061e-09 | 1.992e-10 | 9.0702e-09 | 7.703e-09 | 3.8493e-10 | 9.9199e-10 | 4.3411e-10 | 2.4613e-11 | 210720.281
300743.906 | 6.1347e-09 | 7.4209e-09 | 2.0053e-10 | 9.1358e-09 | 7.6582e-09 | 3.8338e-10 | 9.857e-10 | 4.3512e-10 | 2.4482e-11 | 210732.437
300756.063 | 6.1513e-09 | 7.4744e-09 | 2.0003e-10 | 9.0478e-09 | 7.5675e-09 | 3.8275e-10 | 9.955e-10 | 4.3206e-10 | 2.4329e-11 | 210744.594
300768.25 | 6.0855e-09 | 7.3975e-09 | 2.009e-10 | 9.1097e-09 | 7.6725e-09 | 3.806e-10 | 9.8082e-10 | 4.3302e-10 | 2.4606e-11 | 210756.781
300780.406 | 6.0671e-09 | 7.3747e-09 | 2.0104e-10 | 9.152e-09 | 7.6212e-09 | 3.8659e-10 | 9.8367e-10 | 4.3152e-10 | 2.4584e-11 | 210768.937
300792.563 | 6.1262e-09 | 7.3229e-09 | 2.0279e-10 | 9.2174e-09 | 7.5943e-09 | 3.7771e-10 | 9.9402e-10 | 4.335e-10 | 2.4339e-11 | 210781.094
300804.75 | 6.1327e-09 | 7.4784e-09 | 2.0149e-10 | 9.1369e-09 | 7.6499e-09 | 3.834e-10 | 9.8065e-10 | 4.3008e-10 | 2.4599e-11 | 210793.281
300816.906 | 6.1567e-09 | 7.4746e-09 | 1.9964e-10 | 9.1592e-09 | 7.6884e-09 | 3.8307e-10 | 9.8422e-10 | 4.3666e-10 | 2.4484e-11 | 210805.437
300829.063 | 6.1222e-09 | 7.351e-09 | 2.0372e-10 | 9.0708e-09 | 7.6848e-09 | 3.8418e-10 | 9.861e-10 | 4.3164e-10 | 2.4772e-11 | 210817.594
300841.25 | 6.0829e-09 | 7.4696e-09 | 2.0212e-10 | 9.1461e-09 | 7.6667e-09 | 3.8248e-10 | 9.9459e-10 | 4.2848e-10 | 2.451e-11 | 210829.781
300853.406 | 6.1245e-09 | 7.4391e-09 | 2.003e-10 | 9.1313e-09 | 7.6813e-09 | 3.8378e-10 | 9.8174e-10 | 4.3317e-10 | 2.4529e-11 | 210841.937
300865.563 | 6.0932e-09 | 7.4242e-09 | 2.0208e-10 | 9.1754e-09 | 7.6493e-09 | 3.826e-10 | 9.8562e-10 | 4.316e-10 | 2.4513e-11 | 210854.094
300877.75 | 6.1453e-09 | 7.3809e-09 | 2.0384e-10 | 9.1958e-09 | 7.6632e-09 | 3.8674e-10 | 9.8009e-10 | 4.3241e-10 | 2.4505e-11 | 210866.281
300889.906 | 6.1376e-09 | 7.3535e-09 | 2.0136e-10 | 9.0467e-09 | 7.6343e-09 | 3.8451e-10 | 9.9057e-10 | 4.3808e-10 | 2.4768e-11 | 210878.437
300902.063 | 6.1353e-09 | 7.377e-09 | 1.993e-10 | 9.1926e-09 | 7.6111e-09 | 3.8147e-10 | 9.9155e-10 | 4.3247e-10 | 2.4355e-11 | 210890.594
300914.25 | 6.1039e-09 | 7.3068e-09 | 1.9992e-10 | 9.045e-09 | 7.5115e-09 | 3.8389e-10 | 9.7673e-10 | 4.3682e-10 | 2.4615e-11 | 210902.781
300926.406 | 6.1511e-09 | 7.3384e-09 | 2.0131e-10 | 9.1377e-09 | 7.6293e-09 | 3.8125e-10 | 9.8607e-10 | 4.3319e-10 | 2.4461e-11 | 210914.937
300938.563 | 6.1656e-09 | 7.3514e-09 | 2.0311e-10 | 9.1909e-09 | 7.6263e-09 | 3.8083e-10 | 9.7551e-10 | 4.3209e-10 | 2.4614e-11 | 210927.094
300950.75 | 6.0739e-09 | 7.3535e-09 | 2.0069e-10 | 9.1661e-09 | 7.5551e-09 | 3.8072e-10 | 9.8247e-10 | 4.3644e-10 | 2.4435e-11 | 210939.281
300962.906 | 6.1552e-09 | 7.5082e-09 | 2.0212e-10 | 9.2082e-09 | 7.6527e-09 | 3.8588e-10 | 9.833e-10 | 4.3488e-10 | 2.4693e-11 | 210951.437
300975.094 | 6.2417e-09 | 7.4491e-09 | 2.0357e-10 | 9.1745e-09 | 7.5646e-09 | 3.8066e-10 | 9.8737e-10 | 4.3641e-10 | 2.4568e-11 | 210963.625
300987.25 | 6.0901e-09 | 7.456e-09 | 2.0387e-10 | 9.0913e-09 | 7.6138e-09 | 3.8413e-10 | 9.9047e-10 | 4.3354e-10 | 2.4757e-11 | 210975.781
300999.406 | 6.2055e-09 | 7.4403e-09 | 2.0834e-10 | 9.1872e-09 | 7.6999e-09 | 4.222e-10 | 9.8848e-10 | 4.3397e-10 | 2.4443e-11 | 210987.937
301011.594 | 6.2628e-09 | 7.3442e-09 | 2.0771e-10 | 9.032e-09 | 7.6347e-09 | 4.288e-10 | 9.8787e-10 | 4.2959e-10 | 2.4745e-11 | 211000.125
301023.75 | 6.2822e-09 | 7.3322e-09 | 2.0701e-10 | 9.1106e-09 | 7.6755e-09 | 4.2666e-10 | 9.7879e-10 | 4.3276e-10 | 2.439e-11 | 211012.281
301035.906 | 6.1576e-09 | 7.3417e-09 | 2.0672e-10 | 9.0874e-09 | 7.6302e-09 | 4.2456e-10 | 9.8186e-10 | 4.262e-10 | 2.4763e-11 | 211024.437
301048.094 | 6.2393e-09 | 7.3131e-09 | 2.0675e-10 | 9.0687e-09 | 7.69e-09 | 4.1774e-10 | 9.8078e-10 | 4.3098e-10 | 2.4519e-11 | 211036.625
301060.25 | 6.0388e-09 | 7.3645e-09 | 2.0426e-10 | 9.1211e-09 | 7.6548e-09 | 4.2296e-10 | 9.9282e-10 | 4.3284e-10 | 2.473e-11 | 211048.781
301072.406 | 6.1301e-09 | 7.3357e-09 | 2.0645e-10 | 9.1052e-09 | 7.583e-09 | 4.2143e-10 | 9.8279e-10 | 4.3583e-10 | 2.4665e-11 | 211060.937
301084.594 | 6.1404e-09 | 7.372e-09 | 2.035e-10 | 9.1108e-09 | 7.6729e-09 | 4.1373e-10 | 9.7639e-10 | 4.3193e-10 | 2.4485e-11 | 211073.125
301096.75 | 6.1125e-09 | 7.3733e-09 | 2.034e-10 | 9.1047e-09 | 7.6415e-09 | 4.1235e-10 | 9.7656e-10 | 4.3e-10 | 2.4506e-11 | 211085.281
301108.906 | 6.2276e-09 | 7.3263e-09 | 2.0432e-10 | 9.1004e-09 | 7.6127e-09 | 4.138e-10 | 9.7926e-10 | 4.33e-10 | 2.4782e-11 | 211097.437
301121.094 | 6.1253e-09 | 7.3848e-09 | 2.0446e-10 | 9.1345e-09 | 7.5702e-09 | 4.1103e-10 | 9.8566e-10 | 4.3683e-10 | 2.4735e-11 | 211109.625
301133.25 | 6.0385e-09 | 7.3344e-09 | 2.0585e-10 | 9.1624e-09 | 7.673e-09 | 4.0841e-10 | 9.8118e-10 | 4.377e-10 | 2.4822e-11 | 211121.781
301145.406 | 6.1214e-09 | 7.3691e-09 | 2.0383e-10 | 9.0499e-09 | 7.6301e-09 | 4.0732e-10 | 9.7855e-10 | 4.282e-10 | 2.4727e-11 | 211133.937
301157.594 | 6.1858e-09 | 7.3258e-09 | 2.0264e-10 | 9.0848e-09 | 7.5272e-09 | 4.1229e-10 | 9.8299e-10 | 4.2917e-10 | 2.4955e-11 | 211146.125
301169.75 | 6.1003e-09 | 7.3656e-09 | 2.0394e-10 | 9.1575e-09 | 7.5911e-09 | 4.0214e-10 | 9.8518e-10 | 4.2729e-10 | 2.5161e-11 | 211158.281
301181.906 | 6.0771e-09 | 7.2983e-09 | 2.0629e-10 | 9.1336e-09 | 7.616e-09 | 4.0104e-10 | 9.9383e-10 | 4.3083e-10 | 2.4478e-11 | 211170.437
301194.094 | 6.0755e-09 | 7.3349e-09 | 2.0215e-10 | 9.0721e-09 | 7.6747e-09 | 4.0103e-10 | 9.7333e-10 | 4.3546e-10 | 2.4726e-11 | 211182.625
301206.25 | 6.0983e-09 | 7.3997e-09 | 2.0516e-10 | 9.0927e-09 | 7.5478e-09 | 3.991e-10 | 9.7786e-10 | 4.34e-10 | 2.4789e-11 | 211194.781
301218.406 | 6.2055e-09 | 7.4546e-09 | 2.0647e-10 | 9.0915e-09 | 7.7244e-09 | 4.0109e-10 | 9.8593e-10 | 4.3023e-10 | 2.472e-11 | 211206.937
301230.594 | 6.1588e-09 | 7.4331e-09 | 2.0299e-10 | 9.1058e-09 | 7.6394e-09 | 3.9758e-10 | 9.9642e-10 | 4.3196e-10 | 2.4536e-11 | 211219.125
301242.75 | 6.1799e-09 | 7.3169e-09 | 2.0388e-10 | 9.1199e-09 | 7.5879e-09 | 3.9594e-10 | 9.7737e-10 | 4.3015e-10 | 2.4521e-11 | 211231.281
301254.906 | 6.1805e-09 | 7.4335e-09 | 2.0266e-10 | 9.1507e-09 | 7.626e-09 | 3.9738e-10 | 9.8949e-10 | 4.3093e-10 | 2.4604e-11 | 211243.437
301267.094 | 6.1816e-09 | 7.314e-09 | 2.0356e-10 | 9.0459e-09 | 7.6066e-09 | 3.9277e-10 | 9.8401e-10 | 4.3259e-10 | 2.4536e-11 | 211255.625
301279.25 | 6.2179e-09 | 7.3e-09 | 2.018e-10 | 9.1606e-09 | 7.5773e-09 | 3.9555e-10 | 9.8199e-10 | 4.289e-10 | 2.4578e-11 | 211267.781
301291.406 | 6.0988e-09 | 7.4086e-09 | 2.0144e-10 | 9.0795e-09 | 7.6245e-09 | 3.9513e-10 | 9.8488e-10 | 4.3193e-10 | 2.4573e-11 | 211279.937
301303.594 | 6.1408e-09 | 7.3923e-09 | 2.0112e-10 | 9.0028e-09 | 7.5959e-09 | 3.9267e-10 | 9.8131e-10 | 4.3727e-10 | 2.4749e-11 | 211292.125
301315.75 | 6.0974e-09 | 7.375e-09 | 1.9928e-10 | 9.129e-09 | 7.617e-09 | 3.9914e-10 | 9.8833e-10 | 4.2942e-10 | 2.4405e-11 | 211304.281
301327.938 | 6.1553e-09 | 7.3827e-09 | 1.9983e-10 | 9.1384e-09 | 7.5319e-09 | 3.8905e-10 | 9.6919e-10 | 4.316e-10 | 2.4764e-11 | 211316.469
301340.094 | 6.1122e-09 | 7.3334e-09 | 2.0277e-10 | 9.0441e-09 | 7.5596e-09 | 3.9575e-10 | 9.7647e-10 | 4.2923e-10 | 2.4406e-11 | 211328.625
301352.25 | 6.0899e-09 | 7.2868e-09 | 2.0304e-10 | 9.064e-09 | 7.5195e-09 | 3.942e-10 | 9.8052e-10 | 4.2907e-10 | 2.4564e-11 | 211340.781
301364.438 | 6.0873e-09 | 7.2884e-09 | 2.031e-10 | 9.1119e-09 | 7.5732e-09 | 3.9222e-10 | 9.8248e-10 | 4.3085e-10 | 2.4294e-11 | 211352.969
301376.594 | 6.0527e-09 | 7.2262e-09 | 2.0181e-10 | 9.2159e-09 | 7.5179e-09 | 3.9349e-10 | 9.783e-10 | 4.307e-10 | 2.4199e-11 | 211365.125
301388.75 | 6.0947e-09 | 7.3695e-09 | 2.0332e-10 | 9.1143e-09 | 7.4989e-09 | 3.9094e-10 | 9.8749e-10 | 4.2728e-10 | 2.4068e-11 | 211377.281
301400.938 | 6.1407e-09 | 7.2936e-09 | 1.9984e-10 | 9.0954e-09 | 7.5601e-09 | 3.9039e-10 | 9.8219e-10 | 4.3492e-10 | 2.4427e-11 | 211389.469
301413.094 | 6.1634e-09 | 7.4194e-09 | 2.0177e-10 | 9.084e-09 | 7.578e-09 | 3.9117e-10 | 9.8586e-10 | 4.3632e-10 | 2.4505e-11 | 211401.625
301425.25 | 6.1161e-09 | 7.2726e-09 | 2.014e-10 | 9.1513e-09 | 7.6481e-09 | 3.8693e-10 | 9.8357e-10 | 4.2982e-10 | 2.4497e-11 | 211413.781
301437.438 | 6.2368e-09 | 7.3946e-09 | 2.0035e-10 | 9.1551e-09 | 7.6179e-09 | 3.8934e-10 | 9.7524e-10 | 4.2894e-10 | 2.4372e-11 | 211425.969
301449.594 | 6.1456e-09 | 7.2844e-09 | 2.0216e-10 | 9.0667e-09 | 7.5765e-09 | 3.9173e-10 | 9.8536e-10 | 4.2947e-10 | 2.4407e-11 | 211438.125
301461.75 | 6.1402e-09 | 7.3003e-09 | 2.0208e-10 | 9.0405e-09 | 7.6094e-09 | 3.8624e-10 | 9.7522e-10 | 4.3612e-10 | 2.4369e-11 | 211450.281
301473.938 | 6.0995e-09 | 7.3038e-09 | 2.0063e-10 | 9.0344e-09 | 7.5747e-09 | 3.8827e-10 | 9.8295e-10 | 4.3271e-10 | 2.4464e-11 | 211462.469
301486.094 | 6.0693e-09 | 7.3011e-09 | 2.007e-10 | 9.1569e-09 | 7.5898e-09 | 3.9125e-10 | 9.8763e-10 | 4.3001e-10 | 2.4176e-11 | 211474.625
301498.25 | 6.1239e-09 | 7.2004e-09 | 2.0092e-10 | 8.9732e-09 | 7.5047e-09 | 3.8636e-10 | 9.6834e-10 | 4.3038e-10 | 2.4571e-11 | 211486.781
301510.438 | 6.0897e-09 | 7.2932e-09 | 2.0183e-10 | 9.1525e-09 | 7.5542e-09 | 3.8353e-10 | 9.79e-10 | 4.2993e-10 | 2.4139e-11 | 211498.969
301522.594 | 6.053e-09 | 7.2705e-09 | 1.9902e-10 | 9.0946e-09 | 7.5187e-09 | 3.888e-10 | 9.7465e-10 | 4.3241e-10 | 2.4383e-11 | 211511.125
301534.75 | 6.0698e-09 | 7.2435e-09 | 2.011e-10 | 9.057e-09 | 7.5442e-09 | 3.8748e-10 | 9.7651e-10 | 4.2911e-10 | 2.4302e-11 | 211523.281
301546.938 | 6.1258e-09 | 7.3483e-09 | 2.0112e-10 | 9.1074e-09 | 7.594e-09 | 3.8718e-10 | 9.7704e-10 | 4.3039e-10 | 2.4386e-11 | 211535.469
301559.094 | 6.0656e-09 | 7.2275e-09 | 2.0062e-10 | 9.0912e-09 | 7.4619e-09 | 3.8504e-10 | 9.6687e-10 | 4.2748e-10 | 2.4288e-11 | 211547.625
301571.25 | 6.0539e-09 | 7.3958e-09 | 2.0045e-10 | 9.037e-09 | 7.5068e-09 | 3.886e-10 | 9.879e-10 | 4.3053e-10 | 2.4611e-11 | 211559.781
301583.438 | 6.0275e-09 | 7.3596e-09 | 2.0176e-10 | 8.9835e-09 | 7.5431e-09 | 3.8466e-10 | 9.8547e-10 | 4.3037e-10 | 2.4214e-11 | 211571.969
301595.594 | 6.1353e-09 | 7.3456e-09 | 2.0039e-10 | 9.0069e-09 | 7.6165e-09 | 3.8199e-10 | 9.7455e-10 | 4.294e-10 | 2.4273e-11 | 211584.125
301607.75 | 6.0896e-09 | 7.2659e-09 | 2.0083e-10 | 9.0367e-09 | 7.4682e-09 | 3.8181e-10 | 9.839e-10 | 4.2708e-10 | 2.4306e-11 | 211596.281
301619.938 | 6.019e-09 | 7.2658e-09 | 2.0109e-10 | 9.1069e-09 | 7.495e-09 | 3.8185e-10 | 9.7306e-10 | 4.281e-10 | 2.4085e-11 | 211608.469
301632.094 | 6.0448e-09 | 7.2764e-09 | 1.9985e-10 | 9.0158e-09 | 7.5515e-09 | 3.8052e-10 | 9.8418e-10 | 4.2784e-10 | 2.4229e-11 | 211620.625
301644.25 | 6.0526e-09 | 7.2404e-09 | 2.0098e-10 | 9.2082e-09 | 7.45e-09 | 3.8326e-10 | 9.7145e-10 | 4.2947e-10 | 2.4139e-11 | 211632.781
301656.438 | 6.049e-09 | 7.2862e-09 | 1.9991e-10 | 9.0104e-09 | 7.5777e-09 | 3.8435e-10 | 9.7063e-10 | 4.2871e-10 | 2.4311e-11 | 211644.969
301668.594 | 6.123e-09 | 7.3584e-09 | 2.0072e-10 | 9.0333e-09 | 7.526e-09 | 3.8659e-10 | 9.7913e-10 | 4.2894e-10 | 2.4436e-11 | 211657.125
301680.75 | 6.0574e-09 | 7.3131e-09 | 1.9841e-10 | 9.1014e-09 | 7.5937e-09 | 3.8486e-10 | 9.8319e-10 | 4.2954e-10 | 2.4365e-11 | 211669.281
301692.938 | 6.1325e-09 | 7.3425e-09 | 2.0019e-10 | 8.9643e-09 | 7.5557e-09 | 3.846e-10 | 9.7277e-10 | 4.2702e-10 | 2.4137e-11 | 211681.469
301705.094 | 6.0932e-09 | 7.283e-09 | 1.9946e-10 | 9.0609e-09 | 7.5175e-09 | 3.8519e-10 | 9.7462e-10 | 4.2763e-10 | 2.4366e-11 | 211693.625
301717.281 | 6.1029e-09 | 7.3443e-09 | 2.0007e-10 | 9.0365e-09 | 7.663e-09 | 3.7938e-10 | 9.7388e-10 | 4.3329e-10 | 2.4182e-11 | 211705.812
301729.438 | 6.1156e-09 | 7.2806e-09 | 2.003e-10 | 9.0071e-09 | 7.6193e-09 | 3.8302e-10 | 9.7135e-10 | 4.2664e-10 | 2.4109e-11 | 211717.969
301741.594 | 6.0928e-09 | 7.3073e-09 | 2.0013e-10 | 9.0182e-09 | 7.5565e-09 | 3.8264e-10 | 9.6921e-10 | 4.2399e-10 | 2.4282e-11 | 211730.125
301753.781 | 6.0934e-09 | 7.239e-09 | 2.0023e-10 | 8.8984e-09 | 7.5063e-09 | 3.8654e-10 | 9.7543e-10 | 4.2673e-10 | 2.407e-11 | 211742.312
301765.938 | 6.0444e-09 | 7.3143e-09 | 2.0031e-10 | 9.023e-09 | 7.5603e-09 | 3.8133e-10 | 9.7845e-10 | 4.3031e-10 | 2.4324e-11 | 211754.469
301778.094 | 6.0876e-09 | 7.2969e-09 | 2.0114e-10 | 8.9421e-09 | 7.4528e-09 | 3.8072e-10 | 9.7435e-10 | 4.2664e-10 | 2.4333e-11 | 211766.625
301790.281 | 6.0452e-09 | 7.1723e-09 | 2.0118e-10 | 8.9464e-09 | 7.5349e-09 | 3.8337e-10 | 9.6387e-10 | 4.2766e-10 | 2.4222e-11 | 211778.812
301802.438 | 5.9938e-09 | 7.2771e-09 | 1.9839e-10 | 8.8578e-09 | 7.4904e-09 | 3.8067e-10 | 9.672e-10 | 4.284e-10 | 2.4412e-11 | 211790.969
301814.594 | 6.0345e-09 | 7.1805e-09 | 1.9937e-10 | 8.978e-09 | 7.4962e-09 | 3.8125e-10 | 9.8057e-10 | 4.2393e-10 | 2.418e-11 | 211803.125
301826.781 | 6.05e-09 | 7.3143e-09 | 1.9962e-10 | 8.8898e-09 | 7.5342e-09 | 3.8078e-10 | 9.692e-10 | 4.2347e-10 | 2.4195e-11 | 211815.312
301838.938 | 6.0819e-09 | 7.2415e-09 | 1.9811e-10 | 9.0339e-09 | 7.5292e-09 | 3.8085e-10 | 9.6063e-10 | 4.2544e-10 | 2.3782e-11 | 211827.469
301851.094 | 6.105e-09 | 7.2139e-09 | 1.9919e-10 | 8.9719e-09 | 7.5259e-09 | 3.7716e-10 | 9.7258e-10 | 4.2574e-10 | 2.4226e-11 | 211839.625
301863.281 | 6.0709e-09 | 7.3151e-09 | 1.9894e-10 | 9.0182e-09 | 7.563e-09 | 3.8427e-10 | 9.7306e-10 | 4.2746e-10 | 2.4283e-11 | 211851.812
301875.438 | 6.0534e-09 | 7.2564e-09 | 1.9818e-10 | 8.9419e-09 | 7.505e-09 | 3.822e-10 | 9.6558e-10 | 4.317e-10 | 2.3996e-11 | 211863.969
301887.594 | 6.0813e-09 | 7.2923e-09 | 1.9891e-10 | 8.9975e-09 | 7.5476e-09 | 3.8261e-10 | 9.6853e-10 | 4.2301e-10 | 2.4168e-11 | 211876.125
301899.781 | 6.0299e-09 | 7.3031e-09 | 1.9948e-10 | 8.9883e-09 | 7.5225e-09 | 3.8172e-10 | 9.7125e-10 | 4.2258e-10 | 2.406e-11 | 211888.312
301911.938 | 5.959e-09 | 7.2707e-09 | 1.9856e-10 | 8.9872e-09 | 7.5827e-09 | 3.8343e-10 | 9.7338e-10 | 4.2522e-10 | 2.4002e-11 | 211900.469
301924.094 | 6.0781e-09 | 7.23e-09 | 1.9863e-10 | 8.9502e-09 | 7.4889e-09 | 3.8187e-10 | 9.6886e-10 | 4.2671e-10 | 2.4137e-11 | 211912.625
301936.281 | 6.0694e-09 | 7.2298e-09 | 1.9836e-10 | 9.0304e-09 | 7.4774e-09 | 3.795e-10 | 9.6532e-10 | 4.2055e-10 | 2.3988e-11 | 211924.812
301948.438 | 6.1157e-09 | 7.2062e-09 | 1.9997e-10 | 8.9821e-09 | 7.5263e-09 | 3.8449e-10 | 9.7484e-10 | 4.2976e-10 | 2.4267e-11 | 211936.969
301960.594 | 6.0137e-09 | 7.2713e-09 | 1.9849e-10 | 8.9216e-09 | 7.5232e-09 | 3.7949e-10 | 9.7175e-10 | 4.2533e-10 | 2.4221e-11 | 211949.125
301972.781 | 6.0287e-09 | 7.251e-09 | 1.982e-10 | 8.9982e-09 | 7.5966e-09 | 3.8426e-10 | 9.6186e-10 | 4.2847e-10 | 2.4317e-11 | 211961.312
301984.938 | 6.1213e-09 | 7.285e-09 | 1.9936e-10 | 9.057e-09 | 7.5607e-09 | 3.8474e-10 | 9.7477e-10 | 4.2854e-10 | 2.3936e-11 | 211973.469
301997.094 | 5.9858e-09 | 7.237e-09 | 2.0045e-10 | 8.9674e-09 | 7.6036e-09 | 3.8078e-10 | 9.7796e-10 | 4.286e-10 | 2.4071e-11 | 211985.625
302009.281 | 6.0839e-09 | 7.2914e-09 | 1.9794e-10 | 8.9395e-09 | 7.4773e-09 | 3.811e-10 | 9.8636e-10 | 4.2617e-10 | 2.4182e-11 | 211997.812
302021.438 | 6.0253e-09 | 7.2735e-09 | 1.9836e-10 | 9.0351e-09 | 7.5298e-09 | 3.8188e-10 | 9.6955e-10 | 4.2703e-10 | 2.4012e-11 | 212009.969
302033.594 | 6.0337e-09 | 7.2988e-09 | 2.0001e-10 | 8.832e-09 | 7.5073e-09 | 3.8036e-10 | 9.6781e-10 | 4.2449e-10 | 2.4156e-11 | 212022.125
302045.781 | 6.0427e-09 | 7.3313e-09 | 2.0126e-10 | 8.9702e-09 | 7.5669e-09 | 3.8257e-10 | 9.6319e-10 | 4.2954e-10 | 2.4137e-11 | 212034.312
302057.938 | 6e-09 | 7.3023e-09 | 2.0078e-10 | 8.8809e-09 | 7.5103e-09 | 3.8155e-10 | 9.7092e-10 | 4.2362e-10 | 2.4036e-11 | 212046.469
302070.094 | 6.0412e-09 | 7.2061e-09 | 1.99e-10 | 8.932e-09 | 7.5182e-09 | 3.8229e-10 | 9.6064e-10 | 4.2398e-10 | 2.4245e-11 | 212058.625
302082.281 | 6.0236e-09 | 7.3218e-09 | 1.9795e-10 | 8.8989e-09 | 7.5092e-09 | 3.7902e-10 | 9.5723e-10 | 4.2651e-10 | 2.412e-11 | 212070.812
302094.438 | 5.9969e-09 | 7.203e-09 | 1.9933e-10 | 9.0036e-09 | 7.5627e-09 | 3.8506e-10 | 9.7838e-10 | 4.2529e-10 | 2.4353e-11 | 212082.969
302106.625 | 5.9996e-09 | 7.2489e-09 | 1.9827e-10 | 8.963e-09 | 7.5228e-09 | 3.8162e-10 | 9.6678e-10 | 4.2515e-10 | 2.3822e-11 | 212095.156
302118.781 | 6.0413e-09 | 7.2502e-09 | 1.9863e-10 | 8.9806e-09 | 7.59e-09 | 3.8105e-10 | 9.6977e-10 | 4.2553e-10 | 2.4133e-11 | 212107.312
302130.938 | 6.0821e-09 | 7.2821e-09 | 1.9884e-10 | 8.8154e-09 | 7.5499e-09 | 3.8314e-10 | 9.6597e-10 | 4.2526e-10 | 2.4308e-11 | 212119.469
302143.125 | 6.0867e-09 | 7.2715e-09 | 2.0102e-10 | 8.8696e-09 | 7.5022e-09 | 3.862e-10 | 9.8272e-10 | 4.3058e-10 | 2.4646e-11 | 212131.656
302155.281 | 6.166e-09 | 7.306e-09 | 2.0086e-10 | 9.0027e-09 | 7.5141e-09 | 3.8427e-10 | 9.7267e-10 | 4.2692e-10 | 2.4139e-11 | 212143.812
302167.438 | 6.111e-09 | 7.324e-09 | 1.9981e-10 | 8.8998e-09 | 7.5093e-09 | 3.8375e-10 | 9.7706e-10 | 4.3088e-10 | 2.4436e-11 | 212155.969
302179.625 | 6.0524e-09 | 7.2708e-09 | 2.0126e-10 | 8.9067e-09 | 7.5147e-09 | 3.8308e-10 | 9.7308e-10 | 4.2862e-10 | 2.4003e-11 | 212168.156
302191.781 | 6.0569e-09 | 7.3186e-09 | 1.9953e-10 | 8.9422e-09 | 7.5634e-09 | 3.8136e-10 | 9.8065e-10 | 4.2603e-10 | 2.4445e-11 | 212180.312
302203.938 | 6.0457e-09 | 7.2824e-09 | 1.9906e-10 | 8.9234e-09 | 7.6611e-09 | 3.8488e-10 | 9.7535e-10 | 4.2986e-10 | 2.424e-11 | 212192.469
302216.125 | 6.0314e-09 | 7.2895e-09 | 2.0056e-10 | 8.9376e-09 | 7.584e-09 | 3.8112e-10 | 9.6165e-10 | 4.283e-10 | 2.4174e-11 | 212204.656
302228.281 | 6.0217e-09 | 7.3087e-09 | 1.9919e-10 | 8.9336e-09 | 7.5593e-09 | 3.8077e-10 | 9.6164e-10 | 4.2477e-10 | 2.409e-11 | 212216.812
302240.438 | 6.0394e-09 | 7.222e-09 | 1.9737e-10 | 8.9499e-09 | 7.4194e-09 | 3.7844e-10 | 9.5053e-10 | 4.2356e-10 | 2.41e-11 | 212228.969
302252.625 | 6.0205e-09 | 7.3894e-09 | 2.0057e-10 | 8.8461e-09 | 7.5604e-09 | 3.7803e-10 | 9.6719e-10 | 4.2692e-10 | 2.411e-11 | 212241.156
302264.781 | 6.0849e-09 | 7.2795e-09 | 2.0129e-10 | 9.0199e-09 | 7.5768e-09 | 3.8326e-10 | 9.6283e-10 | 4.2344e-10 | 2.4188e-11 | 212253.312
302276.938 | 6.0725e-09 | 7.2341e-09 | 1.9854e-10 | 8.8791e-09 | 7.5452e-09 | 3.809e-10 | 9.7442e-10 | 4.2656e-10 | 2.3962e-11 | 212265.469
302289.125 | 6.1203e-09 | 7.3204e-09 | 2.008e-10 | 9.0151e-09 | 7.5617e-09 | 3.8373e-10 | 9.6869e-10 | 4.2561e-10 | 2.4449e-11 | 212277.656
302301.281 | 6.0338e-09 | 7.3767e-09 | 1.9903e-10 | 9.0231e-09 | 7.5828e-09 | 3.8188e-10 | 9.6296e-10 | 4.2747e-10 | 2.4333e-11 | 212289.812
302313.438 | 6.2335e-09 | 7.236e-09 | 1.9995e-10 | 8.8647e-09 | 7.6033e-09 | 3.7839e-10 | 9.6985e-10 | 4.2582e-10 | 2.43e-11 | 212301.969
302325.625 | 6.1155e-09 | 7.2553e-09 | 2.0075e-10 | 8.8998e-09 | 7.5045e-09 | 3.7878e-10 | 9.7013e-10 | 4.234e-10 | 2.4151e-11 | 212314.156
302337.781 | 6.1422e-09 | 7.3585e-09 | 2.0029e-10 | 8.949e-09 | 7.5616e-09 | 3.7882e-10 | 9.5812e-10 | 4.2453e-10 | 2.3978e-11 | 212326.312
302349.938 | 6.1397e-09 | 7.281e-09 | 1.9914e-10 | 8.9084e-09 | 7.5459e-09 | 3.7678e-10 | 9.648e-10 | 4.2309e-10 | 2.3965e-11 | 212338.469
302362.125 | 6.1039e-09 | 7.3192e-09 | 1.9901e-10 | 8.9826e-09 | 7.5863e-09 | 3.7933e-10 | 9.7048e-10 | 4.288e-10 | 2.4431e-11 | 212350.656
302374.281 | 6.0831e-09 | 7.3836e-09 | 1.9967e-10 | 8.9465e-09 | 7.6959e-09 | 3.7896e-10 | 9.7002e-10 | 4.29e-10 | 2.4174e-11 | 212362.812
302386.438 | 6.0434e-09 | 7.247e-09 | 2.0003e-10 | 8.9738e-09 | 7.6214e-09 | 3.8057e-10 | 9.6776e-10 | 4.2382e-10 | 2.4105e-11 | 212374.969
302398.625 | 6.0648e-09 | 7.2957e-09 | 1.9809e-10 | 8.8934e-09 | 7.6069e-09 | 3.8258e-10 | 9.6612e-10 | 4.2697e-10 | 2.4173e-11 | 212387.156
302410.781 | 6.1276e-09 | 7.3419e-09 | 2.0103e-10 | 9.0274e-09 | 7.6289e-09 | 3.8265e-10 | 9.7421e-10 | 4.2731e-10 | 2.4058e-11 | 212399.312
302422.938 | 6.0365e-09 | 7.3437e-09 | 2.0224e-10 | 9.0861e-09 | 7.5971e-09 | 3.7911e-10 | 9.6687e-10 | 4.2603e-10 | 2.4267e-11 | 212411.469
302435.125 | 6.0756e-09 | 7.385e-09 | 1.9838e-10 | 9.0217e-09 | 7.5303e-09 | 3.8403e-10 | 9.683e-10 | 4.2729e-10 | 2.426e-11 | 212423.656
302447.281 | 6.0942e-09 | 7.3978e-09 | 1.9915e-10 | 9.0153e-09 | 7.639e-09 | 3.8144e-10 | 9.6753e-10 | 4.2222e-10 | 2.4294e-11 | 212435.812
302459.438 | 6.099e-09 | 7.3148e-09 | 2.0028e-10 | 8.8599e-09 | 7.6001e-09 | 3.806e-10 | 9.7049e-10 | 4.2028e-10 | 2.43e-11 | 212447.969
302471.625 | 6.164e-09 | 7.4091e-09 | 1.9927e-10 | 9.0435e-09 | 7.5827e-09 | 3.8036e-10 | 9.6879e-10 | 4.2515e-10 | 2.4234e-11 | 212460.156
302483.781 | 6.1193e-09 | 7.3138e-09 | 1.9887e-10 | 8.9232e-09 | 7.5814e-09 | 3.8208e-10 | 9.7141e-10 | 4.2747e-10 | 2.4219e-11 | 212472.312
302495.969 | 6.0501e-09 | 7.3424e-09 | 1.9971e-10 | 8.9872e-09 | 7.5305e-09 | 3.7824e-10 | 9.7576e-10 | 4.2704e-10 | 2.4175e-11 | 212484.5
302508.125 | 6.0486e-09 | 7.3471e-09 | 2.002e-10 | 8.8897e-09 | 7.5386e-09 | 3.7956e-10 | 9.6844e-10 | 4.2564e-10 | 2.4296e-11 | 212496.656
302520.281 | 6.0836e-09 | 7.3397e-09 | 1.9991e-10 | 8.9509e-09 | 7.5645e-09 | 3.845e-10 | 9.7152e-10 | 4.2743e-10 | 2.4529e-11 | 212508.812
302532.469 | 6.079e-09 | 7.3198e-09 | 2.0004e-10 | 9.0073e-09 | 7.5533e-09 | 3.8759e-10 | 9.6558e-10 | 4.269e-10 | 2.4338e-11 | 212521
302544.625 | 6.0703e-09 | 7.3132e-09 | 2.0012e-10 | 9.0457e-09 | 7.5701e-09 | 3.8255e-10 | 9.7188e-10 | 4.268e-10 | 2.4179e-11 | 212533.156
302556.781 | 6.0236e-09 | 7.3427e-09 | 1.9881e-10 | 8.9538e-09 | 7.6173e-09 | 3.7853e-10 | 9.6436e-10 | 4.268e-10 | 2.4302e-11 | 212545.312
302568.969 | 6.0675e-09 | 7.3434e-09 | 2.0213e-10 | 8.9714e-09 | 7.6625e-09 | 3.8527e-10 | 9.7392e-10 | 4.3123e-10 | 2.4415e-11 | 212557.5
302581.125 | 6.074e-09 | 7.3525e-09 | 2.0042e-10 | 8.9981e-09 | 7.5803e-09 | 3.8199e-10 | 9.7853e-10 | 4.2915e-10 | 2.4673e-11 | 212569.656
302593.281 | 6.1122e-09 | 7.37e-09 | 2.0223e-10 | 8.933e-09 | 7.5308e-09 | 3.7906e-10 | 9.8241e-10 | 4.2532e-10 | 2.4402e-11 | 212581.812
302605.469 | 6.1349e-09 | 7.3458e-09 | 2.0022e-10 | 9.0503e-09 | 7.5789e-09 | 3.7836e-10 | 9.7131e-10 | 4.2666e-10 | 2.4588e-11 | 212594
302617.625 | 6.1241e-09 | 7.3639e-09 | 2.0132e-10 | 9.0324e-09 | 7.6222e-09 | 3.8174e-10 | 9.7398e-10 | 4.2903e-10 | 2.4364e-11 | 212606.156
302629.781 | 6.1023e-09 | 7.3961e-09 | 2.0108e-10 | 9.0092e-09 | 7.5479e-09 | 3.7205e-10 | 9.7319e-10 | 4.2566e-10 | 2.4175e-11 | 212618.312
302641.969 | 6.0588e-09 | 7.3492e-09 | 1.9874e-10 | 8.9843e-09 | 7.4848e-09 | 3.7894e-10 | 9.6774e-10 | 4.2962e-10 | 2.4438e-11 | 212630.5
302654.125 | 6.067e-09 | 7.3406e-09 | 2.0051e-10 | 8.873e-09 | 7.5192e-09 | 3.7691e-10 | 9.7298e-10 | 4.2865e-10 | 2.433e-11 | 212642.656
302666.281 | 6.1126e-09 | 7.2975e-09 | 1.9939e-10 | 8.984e-09 | 7.5494e-09 | 3.7821e-10 | 9.7454e-10 | 4.2537e-10 | 2.4388e-11 | 212654.812
302678.469 | 6.0339e-09 | 7.2808e-09 | 1.9977e-10 | 8.8746e-09 | 7.5321e-09 | 3.7944e-10 | 9.6528e-10 | 4.2832e-10 | 2.4537e-11 | 212667
302690.625 | 6.1199e-09 | 7.349e-09 | 2.0064e-10 | 9.0146e-09 | 7.4907e-09 | 3.8191e-10 | 9.7268e-10 | 4.2841e-10 | 2.4449e-11 | 212679.156
302702.781 | 6.1147e-09 | 7.3034e-09 | 2.0069e-10 | 9.0915e-09 | 7.5759e-09 | 3.8427e-10 | 9.8571e-10 | 4.2823e-10 | 2.4187e-11 | 212691.312
302714.969 | 6.2293e-09 | 7.345e-09 | 2.0029e-10 | 9.009e-09 | 7.5584e-09 | 3.8424e-10 | 9.6741e-10 | 4.2931e-10 | 2.4429e-11 | 212703.5
302727.125 | 6.0807e-09 | 7.342e-09 | 2.0145e-10 | 9.0112e-09 | 7.6019e-09 | 3.8241e-10 | 9.661e-10 | 4.2984e-10 | 2.4104e-11 | 212715.656
302739.281 | 6.1182e-09 | 7.3368e-09 | 1.986e-10 | 9.0749e-09 | 7.6286e-09 | 3.7662e-10 | 9.7758e-10 | 4.2777e-10 | 2.3964e-11 | 212727.812
302751.469 | 6.0888e-09 | 7.3348e-09 | 2.0125e-10 | 8.9232e-09 | 7.5959e-09 | 3.8032e-10 | 9.6539e-10 | 4.2819e-10 | 2.4064e-11 | 212740
302763.625 | 6.1388e-09 | 7.3692e-09 | 2.0077e-10 | 8.9403e-09 | 7.604e-09 | 3.8282e-10 | 9.7434e-10 | 4.3261e-10 | 2.4376e-11 | 212752.156
302775.781 | 6.0526e-09 | 7.3758e-09 | 2.0187e-10 | 8.9333e-09 | 7.5367e-09 | 3.8143e-10 | 9.7308e-10 | 4.2593e-10 | 2.429e-11 | 212764.312
302787.969 | 6.1086e-09 | 7.3234e-09 | 2.0167e-10 | 8.914e-09 | 7.558e-09 | 3.8145e-10 | 9.7535e-10 | 4.248e-10 | 2.4143e-11 | 212776.5
302800.125 | 6.0644e-09 | 7.3352e-09 | 2.0266e-10 | 8.911e-09 | 7.5864e-09 | 3.8329e-10 | 9.7436e-10 | 4.3022e-10 | 2.4463e-11 | 212788.656
302812.281 | 6.1085e-09 | 7.379e-09 | 2.0194e-10 | 8.9592e-09 | 7.5595e-09 | 3.7704e-10 | 9.7938e-10 | 4.2547e-10 | 2.4241e-11 | 212800.812
302824.469 | 6.0222e-09 | 7.3921e-09 | 2.0073e-10 | 8.9273e-09 | 7.5678e-09 | 3.8157e-10 | 9.7424e-10 | 4.2424e-10 | 2.3887e-11 | 212813
302836.625 | 6.1762e-09 | 7.3826e-09 | 1.9949e-10 | 9.0091e-09 | 7.5467e-09 | 3.8262e-10 | 9.7486e-10 | 4.2439e-10 | 2.4367e-11 | 212825.156
302848.813 | 6.1019e-09 | 7.3431e-09 | 1.9954e-10 | 8.9783e-09 | 7.6092e-09 | 3.8103e-10 | 9.6566e-10 | 4.2362e-10 | 2.4005e-11 | 212837.344
302860.969 | 6.1269e-09 | 7.2864e-09 | 1.9941e-10 | 8.9299e-09 | 7.5486e-09 | 3.7963e-10 | 9.7434e-10 | 4.2639e-10 | 2.4244e-11 | 212849.5
302873.125 | 6.1899e-09 | 7.3764e-09 | 2.0101e-10 | 8.9526e-09 | 7.583e-09 | 3.7758e-10 | 9.6901e-10 | 4.258e-10 | 2.417e-11 | 212861.656
302885.313 | 6.0391e-09 | 7.2913e-09 | 2.0005e-10 | 8.8268e-09 | 7.5336e-09 | 3.7762e-10 | 9.7099e-10 | 4.2671e-10 | 2.3996e-11 | 212873.844
302897.469 | 6.0772e-09 | 7.2846e-09 | 2.0025e-10 | 8.9882e-09 | 7.5258e-09 | 3.8204e-10 | 9.6821e-10 | 4.2921e-10 | 2.3948e-11 | 212886
302909.625 | 6.0544e-09 | 7.2743e-09 | 1.9935e-10 | 8.9021e-09 | 7.5293e-09 | 3.7841e-10 | 9.8458e-10 | 4.2404e-10 | 2.4211e-11 | 212898.156
302921.813 | 6.1698e-09 | 7.3134e-09 | 2.0271e-10 | 9.0205e-09 | 7.5927e-09 | 3.8198e-10 | 9.6493e-10 | 4.2497e-10 | 2.4111e-11 | 212910.344
302933.969 | 6.0734e-09 | 7.3142e-09 | 1.9824e-10 | 8.9777e-09 | 7.5468e-09 | 3.7413e-10 | 9.6322e-10 | 4.2035e-10 | 2.395e-11 | 212922.5
302946.125 | 5.9406e-09 | 7.2963e-09 | 1.9969e-10 | 8.8688e-09 | 7.5929e-09 | 3.8216e-10 | 9.6128e-10 | 4.2712e-10 | 2.4102e-11 | 212934.656
302958.313 | 6.0921e-09 | 7.2509e-09 | 1.9848e-10 | 9.0207e-09 | 7.5648e-09 | 3.8022e-10 | 9.6557e-10 | 4.2642e-10 | 2.4288e-11 | 212946.844
302970.469 | 6.0266e-09 | 7.2542e-09 | 2.0011e-10 | 8.8661e-09 | 7.5433e-09 | 3.7794e-10 | 9.6263e-10 | 4.2372e-10 | 2.4159e-11 | 212959
302982.625 | 6.0713e-09 | 7.367e-09 | 1.9819e-10 | 8.9824e-09 | 7.6058e-09 | 3.7662e-10 | 9.6869e-10 | 4.2293e-10 | 2.4398e-11 | 212971.156
302994.813 | 6.0481e-09 | 7.2815e-09 | 2.0033e-10 | 8.9127e-09 | 7.5146e-09 | 3.8244e-10 | 9.6283e-10 | 4.2309e-10 | 2.3758e-11 | 212983.344
303006.969 | 6.0531e-09 | 7.2459e-09 | 2.0055e-10 | 8.9665e-09 | 7.5106e-09 | 3.758e-10 | 9.7528e-10 | 4.2359e-10 | 2.4216e-11 | 212995.5
303019.125 | 6.0567e-09 | 7.2759e-09 | 2.0131e-10 | 8.8779e-09 | 7.5451e-09 | 3.7786e-10 | 9.6043e-10 | 4.2643e-10 | 2.4128e-11 | 213007.656
303031.313 | 6.0847e-09 | 7.3109e-09 | 1.9875e-10 | 8.9717e-09 | 7.4783e-09 | 3.7865e-10 | 9.6292e-10 | 4.2666e-10 | 2.4251e-11 | 213019.844
303043.469 | 6.032e-09 | 7.2241e-09 | 1.9942e-10 | 8.9372e-09 | 7.5059e-09 | 3.7527e-10 | 9.6589e-10 | 4.2192e-10 | 2.4188e-11 | 213032
303055.625 | 6.0994e-09 | 7.2185e-09 | 1.981e-10 | 8.8711e-09 | 7.5954e-09 | 3.8146e-10 | 9.6212e-10 | 4.2343e-10 | 2.4153e-11 | 213044.156
303067.813 | 6.0583e-09 | 7.172e-09 | 1.9818e-10 | 8.878e-09 | 7.6114e-09 | 3.7622e-10 | 9.6713e-10 | 4.231e-10 | 2.4382e-11 | 213056.344
303079.969 | 6.1327e-09 | 7.2988e-09 | 1.9918e-10 | 8.8703e-09 | 7.4982e-09 | 3.7833e-10 | 9.7103e-10 | 4.2343e-10 | 2.4097e-11 | 213068.5
303092.125 | 6.046e-09 | 7.3304e-09 | 1.9987e-10 | 8.9396e-09 | 7.4882e-09 | 3.7781e-10 | 9.6211e-10 | 4.2648e-10 | 2.4197e-11 | 213080.656
303104.313 | 6.0642e-09 | 7.3151e-09 | 2.0038e-10 | 8.9514e-09 | 7.5905e-09 | 3.7977e-10 | 9.6797e-10 | 4.2239e-10 | 2.428e-11 | 213092.844
303116.469 | 6.0382e-09 | 7.2487e-09 | 1.9937e-10 | 9.0134e-09 | 7.5539e-09 | 3.7582e-10 | 9.5877e-10 | 4.2188e-10 | 2.4098e-11 | 213105
303128.625 | 6.0646e-09 | 7.2736e-09 | 1.9837e-10 | 8.9652e-09 | 7.5071e-09 | 3.7329e-10 | 9.757e-10 | 4.2519e-10 | 2.4227e-11 | 213117.156
303140.813 | 6.0945e-09 | 7.3805e-09 | 1.9934e-10 | 9.0254e-09 | 7.6008e-09 | 3.7953e-10 | 9.6729e-10 | 4.2585e-10 | 2.4091e-11 | 213129.344
303152.969 | 6.0321e-09 | 7.2932e-09 | 1.9756e-10 | 8.9198e-09 | 7.5344e-09 | 3.8046e-10 | 9.6813e-10 | 4.1829e-10 | 2.4222e-11 | 213141.5
303165.125 | 6.0076e-09 | 7.2909e-09 | 2.0039e-10 | 8.9939e-09 | 7.5214e-09 | 3.7413e-10 | 9.7425e-10 | 4.2542e-10 | 2.4085e-11 | 213153.656
303177.313 | 6.0053e-09 | 7.3125e-09 | 2.0055e-10 | 8.8595e-09 | 7.515e-09 | 3.7744e-10 | 9.6862e-10 | 4.2556e-10 | 2.4271e-11 | 213165.844
303189.469 | 6.0196e-09 | 7.3445e-09 | 1.9678e-10 | 8.8753e-09 | 7.4902e-09 | 3.78e-10 | 9.6992e-10 | 4.2478e-10 | 2.3871e-11 | 213178
303201.625 | 5.9958e-09 | 7.2568e-09 | 1.9741e-10 | 8.8945e-09 | 7.5513e-09 | 3.7281e-10 | 9.6725e-10 | 4.2435e-10 | 2.4362e-11 | 213190.156
303213.813 | 5.974e-09 | 7.2992e-09 | 1.9786e-10 | 9.0008e-09 | 7.5775e-09 | 3.7547e-10 | 9.7158e-10 | 4.2738e-10 | 2.4216e-11 | 213202.344
303225.969 | 6.0741e-09 | 7.2999e-09 | 1.9944e-10 | 8.8183e-09 | 7.5501e-09 | 3.7906e-10 | 9.6601e-10 | 4.3043e-10 | 2.4066e-11 | 213214.5
303238.156 | 6.0766e-09 | 7.3106e-09 | 1.9818e-10 | 8.8772e-09 | 7.4991e-09 | 3.7486e-10 | 9.6624e-10 | 4.2239e-10 | 2.4273e-11 | 213226.687
303250.313 | 6.0714e-09 | 7.2778e-09 | 1.988e-10 | 8.9617e-09 | 7.4711e-09 | 3.7789e-10 | 9.6865e-10 | 4.2412e-10 | 2.4218e-11 | 213238.844
303262.469 | 6.0781e-09 | 7.279e-09 | 1.9763e-10 | 8.8359e-09 | 7.4912e-09 | 3.7495e-10 | 9.6378e-10 | 4.2243e-10 | 2.4087e-11 | 213251
303274.656 | 6.0975e-09 | 7.3714e-09 | 1.9747e-10 | 8.8615e-09 | 7.4885e-09 | 3.9739e-10 | 9.7493e-10 | 4.2288e-10 | 2.4677e-11 | 213263.187
303286.813 | 6.0279e-09 | 7.2674e-09 | 2.0386e-10 | 8.893e-09 | 7.592e-09 | 4.1294e-10 | 9.7083e-10 | 4.3008e-10 | 2.434e-11 | 213275.344
303298.969 | 6.0997e-09 | 7.3661e-09 | 2.0418e-10 | 8.9051e-09 | 7.5349e-09 | 4.0165e-10 | 9.7491e-10 | 4.2459e-10 | 2.4348e-11 | 213287.5
303311.156 | 6.0086e-09 | 7.3091e-09 | 2.02e-10 | 8.905e-09 | 7.5372e-09 | 3.9464e-10 | 9.6449e-10 | 4.2522e-10 | 2.4243e-11 | 213299.687
303323.313 | 6.0629e-09 | 7.2972e-09 | 2.0011e-10 | 8.9296e-09 | 7.4833e-09 | 3.9861e-10 | 9.726e-10 | 4.2323e-10 | 2.4432e-11 | 213311.844
303335.469 | 6.0094e-09 | 7.3034e-09 | 2.0026e-10 | 8.9166e-09 | 7.5108e-09 | 3.9364e-10 | 9.6064e-10 | 4.2423e-10 | 2.4242e-11 | 213324
303347.656 | 6.0341e-09 | 7.2981e-09 | 2.0109e-10 | 8.9392e-09 | 7.6283e-09 | 3.8934e-10 | 9.5691e-10 | 4.2268e-10 | 2.4408e-11 | 213336.187
303359.813 | 6.0711e-09 | 7.2963e-09 | 1.9753e-10 | 8.9212e-09 | 7.5957e-09 | 3.8654e-10 | 9.6656e-10 | 4.266e-10 | 2.4361e-11 | 213348.344
303371.969 | 6.0636e-09 | 7.2738e-09 | 2.0116e-10 | 8.87e-09 | 7.5748e-09 | 3.8847e-10 | 9.6958e-10 | 4.2789e-10 | 2.4256e-11 | 213360.5
303384.156 | 6.1137e-09 | 7.2739e-09 | 2.0111e-10 | 8.9566e-09 | 7.4798e-09 | 3.8581e-10 | 9.676e-10 | 4.2267e-10 | 2.4099e-11 | 213372.687
303396.313 | 6.1185e-09 | 7.3325e-09 | 1.9824e-10 | 8.9437e-09 | 7.4821e-09 | 3.8822e-10 | 9.7445e-10 | 4.2415e-10 | 2.3957e-11 | 213384.844
303408.469 | 6.0344e-09 | 7.3771e-09 | 1.9851e-10 | 9.0137e-09 | 7.5523e-09 | 3.8776e-10 | 9.615e-10 | 4.2978e-10 | 2.4117e-11 | 213397
303420.656 | 6.1391e-09 | 7.2236e-09 | 2.0285e-10 | 9.0569e-09 | 7.5067e-09 | 3.8791e-10 | 9.7235e-10 | 4.2295e-10 | 2.442e-11 | 213409.187
303432.813 | 6.0491e-09 | 7.3255e-09 | 1.995e-10 | 9.0217e-09 | 7.474e-09 | 3.8438e-10 | 9.7172e-10 | 4.2615e-10 | 2.4397e-11 | 213421.344
303444.969 | 6.0488e-09 | 7.2712e-09 | 2.0229e-10 | 8.9621e-09 | 7.4982e-09 | 3.8501e-10 | 9.7784e-10 | 4.2611e-10 | 2.4133e-11 | 213433.5
303457.156 | 6.0552e-09 | 7.2638e-09 | 2.019e-10 | 9.0314e-09 | 7.625e-09 | 3.8438e-10 | 9.7355e-10 | 4.2785e-10 | 2.4389e-11 | 213445.687
303469.313 | 6.1234e-09 | 7.2355e-09 | 2.0101e-10 | 8.963e-09 | 7.5583e-09 | 3.874e-10 | 9.665e-10 | 4.2931e-10 | 2.4281e-11 | 213457.844
303481.469 | 6.1479e-09 | 7.1999e-09 | 2.0113e-10 | 8.9676e-09 | 7.4986e-09 | 3.8855e-10 | 9.65e-10 | 4.2418e-10 | 2.4338e-11 | 213470
303493.656 | 6.0375e-09 | 7.3259e-09 | 1.9921e-10 | 8.9332e-09 | 7.5251e-09 | 3.8704e-10 | 9.6686e-10 | 4.2474e-10 | 2.4243e-11 | 213482.187
303505.813 | 6.0471e-09 | 7.2232e-09 | 2.0244e-10 | 9.019e-09 | 7.5441e-09 | 3.8353e-10 | 9.6143e-10 | 4.255e-10 | 2.4298e-11 | 213494.344
303517.969 | 6.013e-09 | 7.272e-09 | 2.0046e-10 | 8.9118e-09 | 7.4303e-09 | 3.8099e-10 | 9.5265e-10 | 4.2226e-10 | 2.4256e-11 | 213506.5
303530.156 | 6.0612e-09 | 7.2924e-09 | 2.0001e-10 | 8.9187e-09 | 7.5531e-09 | 3.8403e-10 | 9.6329e-10 | 4.2124e-10 | 2.415e-11 | 213518.687
303542.313 | 5.9683e-09 | 7.2592e-09 | 2.024e-10 | 8.8751e-09 | 7.4809e-09 | 3.8356e-10 | 9.7252e-10 | 4.2169e-10 | 2.416e-11 | 213530.844
303554.469 | 6.0286e-09 | 7.263e-09 | 1.9778e-10 | 8.7797e-09 | 7.4771e-09 | 3.849e-10 | 9.6642e-10 | 4.2327e-10 | 2.4067e-11 | 213543
303566.656 | 6.089e-09 | 7.2034e-09 | 2.0055e-10 | 8.9384e-09 | 7.499e-09 | 3.8288e-10 | 9.6875e-10 | 4.1947e-10 | 2.4102e-11 | 213555.187
303578.813 | 6.0325e-09 | 7.2177e-09 | 1.9931e-10 | 8.9494e-09 | 7.6013e-09 | 3.8112e-10 | 9.609e-10 | 4.2273e-10 | 2.4163e-11 | 213567.344
303590.969 | 5.9908e-09 | 7.2944e-09 | 2.0126e-10 | 8.9357e-09 | 7.5206e-09 | 3.8142e-10 | 9.6105e-10 | 4.2022e-10 | 2.4066e-11 | 213579.5
303603.156 | 6.0095e-09 | 7.2773e-09 | 1.9647e-10 | 8.9052e-09 | 7.5693e-09 | 3.8115e-10 | 9.6176e-10 | 4.2077e-10 | 2.3833e-11 | 213591.687
303615.313 | 5.9909e-09 | 7.3292e-09 | 2.0143e-10 | 8.856e-09 | 7.5412e-09 | 3.7715e-10 | 9.6539e-10 | 4.2411e-10 | 2.4103e-11 | 213603.844
303627.5 | 6.0392e-09 | 7.224e-09 | 2.0111e-10 | 9.0054e-09 | 7.5631e-09 | 3.8341e-10 | 9.569e-10 | 4.2753e-10 | 2.4367e-11 | 213616.031
303639.656 | 6.0392e-09 | 7.2322e-09 | 2.0157e-10 | 8.9423e-09 | 7.4753e-09 | 3.8544e-10 | 9.6935e-10 | 4.2425e-10 | 2.4242e-11 | 213628.187
303651.813 | 6.1485e-09 | 7.3179e-09 | 1.9918e-10 | 8.9452e-09 | 7.5654e-09 | 3.8335e-10 | 9.6836e-10 | 4.2953e-10 | 2.4278e-11 | 213640.344
303664 | 6.0502e-09 | 7.3561e-09 | 2.0217e-10 | 8.9498e-09 | 7.4841e-09 | 3.7961e-10 | 9.7669e-10 | 4.2733e-10 | 2.4341e-11 | 213652.531
303676.156 | 6.0243e-09 | 7.3043e-09 | 2.0081e-10 | 9.0158e-09 | 7.6348e-09 | 3.7969e-10 | 9.7116e-10 | 4.2344e-10 | 2.4234e-11 | 213664.687
303688.313 | 6.0388e-09 | 7.2836e-09 | 1.9817e-10 | 8.9444e-09 | 7.5847e-09 | 3.8023e-10 | 9.6848e-10 | 4.2701e-10 | 2.4308e-11 | 213676.844
303700.5 | 6.114e-09 | 7.2794e-09 | 2.0177e-10 | 8.9658e-09 | 7.5169e-09 | 3.8472e-10 | 9.7427e-10 | 4.2459e-10 | 2.4159e-11 | 213689.031
303712.656 | 6.092e-09 | 7.2567e-09 | 1.9909e-10 | 8.958e-09 | 7.5728e-09 | 3.8067e-10 | 9.6147e-10 | 4.2731e-10 | 2.4109e-11 | 213701.187
303724.813 | 6.0359e-09 | 7.2894e-09 | 1.9976e-10 | 8.923e-09 | 7.6182e-09 | 3.8412e-10 | 9.6521e-10 | 4.2251e-10 | 2.4184e-11 | 213713.344
303737 | 5.9915e-09 | 7.3208e-09 | 2.0216e-10 | 9.0424e-09 | 7.5494e-09 | 3.8296e-10 | 9.6482e-10 | 4.2677e-10 | 2.4171e-11 | 213725.531
303749.156 | 6.0145e-09 | 7.2443e-09 | 2.0292e-10 | 8.9129e-09 | 7.4568e-09 | 3.8249e-10 | 9.6992e-10 | 4.2456e-10 | 2.4028e-11 | 213737.687
303761.313 | 6.0344e-09 | 7.2205e-09 | 2.0036e-10 | 8.9099e-09 | 7.5106e-09 | 3.7943e-10 | 9.7426e-10 | 4.255e-10 | 2.4121e-11 | 213749.844
303773.5 | 5.9834e-09 | 7.1859e-09 | 1.9665e-10 | 8.8446e-09 | 7.5678e-09 | 3.8163e-10 | 9.68e-10 | 4.2361e-10 | 2.4374e-11 | 213762.031
303785.656 | 6.003e-09 | 7.2722e-09 | 2.0025e-10 | 8.858e-09 | 7.507e-09 | 3.8304e-10 | 9.7364e-10 | 4.2254e-10 | 2.4052e-11 | 213774.187
303797.813 | 6.0406e-09 | 7.2661e-09 | 1.9862e-10 | 8.9338e-09 | 7.497e-09 | 3.7931e-10 | 9.6569e-10 | 4.2638e-10 | 2.4101e-11 | 213786.344
303810 | 6.0201e-09 | 7.2858e-09 | 2.0011e-10 | 8.9679e-09 | 7.501e-09 | 3.8333e-10 | 9.7324e-10 | 4.2321e-10 | 2.4003e-11 | 213798.531
303822.156 | 6.1024e-09 | 7.2327e-09 | 1.9948e-10 | 8.9285e-09 | 7.6143e-09 | 3.8442e-10 | 9.7146e-10 | 4.2259e-10 | 2.4013e-11 | 213810.687
303834.313 | 6.0733e-09 | 7.2436e-09 | 2.0083e-10 | 8.8723e-09 | 7.5118e-09 | 3.8158e-10 | 9.6133e-10 | 4.2881e-10 | 2.3974e-11 | 213822.844
303846.5 | 6.111e-09 | 7.307e-09 | 1.9951e-10 | 8.8755e-09 | 7.5659e-09 | 3.7895e-10 | 9.6779e-10 | 4.2116e-10 | 2.4232e-11 | 213835.031
303858.656 | 6.0288e-09 | 7.3469e-09 | 1.9936e-10 | 9.0029e-09 | 7.4831e-09 | 3.798e-10 | 9.6443e-10 | 4.2748e-10 | 2.431e-11 | 213847.187
303870.813 | 6.0689e-09 | 7.3215e-09 | 2.0012e-10 | 8.8691e-09 | 7.5345e-09 | 3.82e-10 | 9.6337e-10 | 4.2348e-10 | 2.4225e-11 | 213859.344
303883 | 6.0022e-09 | 7.1647e-09 | 2.0033e-10 | 8.9432e-09 | 7.4202e-09 | 3.8255e-10 | 9.5924e-10 | 4.2295e-10 | 2.3763e-11 | 213871.531
303895.156 | 6.0452e-09 | 7.2815e-09 | 1.9768e-10 | 8.9438e-09 | 7.4235e-09 | 3.8293e-10 | 9.6388e-10 | 4.188e-10 | 2.4047e-11 | 213883.687
303907.313 | 6.0053e-09 | 7.2531e-09 | 1.9653e-10 | 8.8703e-09 | 7.5333e-09 | 3.7852e-10 | 9.6686e-10 | 4.2689e-10 | 2.4044e-11 | 213895.844
303919.5 | 6.0027e-09 | 7.229e-09 | 1.9783e-10 | 8.9441e-09 | 7.4418e-09 | 3.7738e-10 | 9.6108e-10 | 4.2335e-10 | 2.4175e-11 | 213908.031
303931.656 | 6.0696e-09 | 7.2634e-09 | 2.0087e-10 | 8.894e-09 | 7.5241e-09 | 3.8107e-10 | 9.7231e-10 | 4.2386e-10 | 2.3976e-11 | 213920.187
303943.813 | 6.107e-09 | 7.2117e-09 | 1.9948e-10 | 8.9612e-09 | 7.5406e-09 | 3.8021e-10 | 9.6728e-10 | 4.2569e-10 | 2.4421e-11 | 213932.344
303956 | 6.0641e-09 | 7.2761e-09 | 1.9828e-10 | 8.9447e-09 | 7.4974e-09 | 3.7921e-10 | 9.6836e-10 | 4.1901e-10 | 2.4e-11 | 213944.531
303968.156 | 5.967e-09 | 7.2957e-09 | 1.9998e-10 | 8.9361e-09 | 7.5627e-09 | 3.8097e-10 | 9.6575e-10 | 4.2711e-10 | 2.4129e-11 | 213956.687
303980.313 | 5.9462e-09 | 7.2364e-09 | 1.9926e-10 | 8.9567e-09 | 7.4939e-09 | 3.7358e-10 | 9.6914e-10 | 4.2567e-10 | 2.4083e-11 | 213968.844
303992.5 | 6.0416e-09 | 7.3138e-09 | 1.9987e-10 | 9.0262e-09 | 7.4648e-09 | 3.8316e-10 | 9.6061e-10 | 4.2749e-10 | 2.4264e-11 | 213981.031
304004.656 | 6.0424e-09 | 7.2898e-09 | 2.0048e-10 | 8.9431e-09 | 7.5338e-09 | 3.7961e-10 | 9.6706e-10 | 4.2478e-10 | 2.4124e-11 | 213993.187
304016.844 | 6.0476e-09 | 7.2853e-09 | 1.9862e-10 | 8.9502e-09 | 7.4791e-09 | 3.7878e-10 | 9.7552e-10 | 4.2606e-10 | 2.4131e-11 | 214005.375
304029 | 6.066e-09 | 7.2684e-09 | 2.0095e-10 | 9.0029e-09 | 7.5724e-09 | 3.8009e-10 | 9.7231e-10 | 4.2345e-10 | 2.3967e-11 | 214017.531
304041.156 | 5.948e-09 | 7.2236e-09 | 2.0062e-10 | 8.9144e-09 | 7.4848e-09 | 3.812e-10 | 9.7297e-10 | 4.1991e-10 | 2.384e-11 | 214029.687
304053.344 | 6.0956e-09 | 7.2523e-09 | 2.0105e-10 | 8.703e-09 | 7.531e-09 | 3.7767e-10 | 9.6261e-10 | 4.2071e-10 | 2.4207e-11 | 214041.875
304065.5 | 6.0579e-09 | 7.2641e-09 | 1.9924e-10 | 8.952e-09 | 7.4607e-09 | 3.8438e-10 | 9.6571e-10 | 4.2336e-10 | 2.3964e-11 | 214054.031
304077.656 | 6.0749e-09 | 7.2087e-09 | 1.9923e-10 | 8.9556e-09 | 7.5129e-09 | 3.767e-10 | 9.6431e-10 | 4.2017e-10 | 2.4284e-11 | 214066.187
304089.844 | 5.9592e-09 | 7.2248e-09 | 2.0091e-10 | 8.9469e-09 | 7.5852e-09 | 3.7548e-10 | 9.6127e-10 | 4.2909e-10 | 2.3938e-11 | 214078.375
304102 | 6.027e-09 | 7.2726e-09 | 1.9839e-10 | 8.8569e-09 | 7.5304e-09 | 3.7772e-10 | 9.6259e-10 | 4.2119e-10 | 2.4089e-11 | 214090.531
304114.156 | 6.0725e-09 | 7.2478e-09 | 1.9781e-10 | 8.8087e-09 | 7.5463e-09 | 3.7686e-10 | 9.634e-10 | 4.2035e-10 | 2.3939e-11 | 214102.687
304126.344 | 6.0845e-09 | 7.3234e-09 | 1.9913e-10 | 8.9367e-09 | 7.4957e-09 | 3.7971e-10 | 9.6325e-10 | 4.2304e-10 | 2.3912e-11 | 214114.875
304138.5 | 5.9794e-09 | 7.2119e-09 | 1.975e-10 | 8.9421e-09 | 7.4883e-09 | 3.7915e-10 | 9.7382e-10 | 4.2779e-10 | 2.3948e-11 | 214127.031
304150.656 | 6.0514e-09 | 7.1543e-09 | 1.9661e-10 | 8.9137e-09 | 7.4404e-09 | 3.7717e-10 | 9.5911e-10 | 4.2522e-10 | 2.4042e-11 | 214139.187
304162.844 | 6.0485e-09 | 7.2743e-09 | 2.0012e-10 | 8.8818e-09 | 7.5115e-09 | 3.7964e-10 | 9.664e-10 | 4.2315e-10 | 2.3971e-11 | 214151.375
304175 | 6.0379e-09 | 7.233e-09 | 2.0122e-10 | 8.9836e-09 | 7.5255e-09 | 3.7754e-10 | 9.7066e-10 | 4.2552e-10 | 2.4118e-11 | 214163.531
304187.156 | 6.0804e-09 | 7.2324e-09 | 1.97e-10 | 8.9709e-09 | 7.4709e-09 | 3.7517e-10 | 9.6449e-10 | 4.2677e-10 | 2.4198e-11 | 214175.687
304199.344 | 6.0457e-09 | 7.2845e-09 | 1.9973e-10 | 8.9487e-09 | 7.4723e-09 | 3.8134e-10 | 9.6526e-10 | 4.2836e-10 | 2.421e-11 | 214187.875
304211.5 | 6.0616e-09 | 7.3263e-09 | 2.0017e-10 | 8.8788e-09 | 7.468e-09 | 3.7476e-10 | 9.6315e-10 | 4.246e-10 | 2.4324e-11 | 214200.031
304223.656 | 5.9658e-09 | 7.2333e-09 | 1.9856e-10 | 8.8879e-09 | 7.5708e-09 | 3.7892e-10 | 9.6087e-10 | 4.2586e-10 | 2.4487e-11 | 214212.187
304235.844 | 6.0877e-09 | 7.2518e-09 | 1.9928e-10 | 8.9031e-09 | 7.5316e-09 | 3.7762e-10 | 9.6254e-10 | 4.2624e-10 | 2.402e-11 | 214224.375
304248 | 6.0335e-09 | 7.2577e-09 | 1.9873e-10 | 8.9676e-09 | 7.5503e-09 | 3.8136e-10 | 9.6395e-10 | 4.2675e-10 | 2.3825e-11 | 214236.531
304260.156 | 6.0222e-09 | 7.2366e-09 | 2.0188e-10 | 8.9816e-09 | 7.4408e-09 | 3.8276e-10 | 9.6689e-10 | 4.2586e-10 | 2.408e-11 | 214248.687
304272.344 | 5.9891e-09 | 7.2133e-09 | 2.0197e-10 | 8.8982e-09 | 7.4533e-09 | 3.7557e-10 | 9.6886e-10 | 4.2227e-10 | 2.4109e-11 | 214260.875
304284.5 | 5.9526e-09 | 7.2011e-09 | 1.9866e-10 | 9.0155e-09 | 7.6168e-09 | 3.7925e-10 | 9.6654e-10 | 4.2074e-10 | 2.4014e-11 | 214273.031
304296.656 | 6.1014e-09 | 7.1975e-09 | 1.9942e-10 | 8.9534e-09 | 7.4841e-09 | 3.7689e-10 | 9.7663e-10 | 4.2726e-10 | 2.4261e-11 | 214285.187
304308.844 | 5.9872e-09 | 7.2408e-09 | 1.9951e-10 | 8.9416e-09 | 7.4168e-09 | 3.8043e-10 | 9.6279e-10 | 4.2205e-10 | 2.4034e-11 | 214297.375
304321 | 5.9948e-09 | 7.2664e-09 | 1.9937e-10 | 8.9525e-09 | 7.5211e-09 | 3.7724e-10 | 9.6817e-10 | 4.2421e-10 | 2.406e-11 | 214309.531
304333.156 | 5.976e-09 | 7.1749e-09 | 1.9913e-10 | 9.0049e-09 | 7.4902e-09 | 3.7692e-10 | 9.6408e-10 | 4.2266e-10 | 2.4039e-11 | 214321.687
304345.344 | 6.0197e-09 | 7.2203e-09 | 1.9839e-10 | 8.911e-09 | 7.471e-09 | 3.7809e-10 | 9.7368e-10 | 4.1816e-10 | 2.4012e-11 | 214333.875
304357.5 | 6.029e-09 | 7.279e-09 | 2.0023e-10 | 8.9727e-09 | 7.5507e-09 | 3.7934e-10 | 9.7124e-10 | 4.2329e-10 | 2.3816e-11 | 214346.031
304369.688 | 5.9558e-09 | 7.2992e-09 | 2.006e-10 | 8.9529e-09 | 7.3972e-09 | 3.7991e-10 | 9.6425e-10 | 4.2468e-10 | 2.4272e-11 | 214358.219
304381.844 | 5.9951e-09 | 7.2691e-09 | 1.9734e-10 | 8.8958e-09 | 7.4816e-09 | 3.7735e-10 | 9.5738e-10 | 4.2154e-10 | 2.3757e-11 | 214370.375
304394 | 5.9829e-09 | 7.2042e-09 | 1.9903e-10 | 8.9015e-09 | 7.4714e-09 | 3.7991e-10 | 9.6923e-10 | 4.2416e-10 | 2.3985e-11 | 214382.531
304406.188 | 6.038e-09 | 7.326e-09 | 2.0021e-10 | 8.9906e-09 | 7.4807e-09 | 3.7826e-10 | 9.6585e-10 | 4.2524e-10 | 2.4083e-11 | 214394.719
304418.344 | 5.9812e-09 | 7.2135e-09 | 1.9869e-10 | 8.8184e-09 | 7.5426e-09 | 3.7948e-10 | 9.6754e-10 | 4.2539e-10 | 2.3982e-11 | 214406.875
304430.5 | 6.0187e-09 | 7.1693e-09 | 1.9992e-10 | 8.9757e-09 | 7.4866e-09 | 3.8304e-10 | 9.6863e-10 | 4.2506e-10 | 2.4211e-11 | 214419.031
304442.688 | 6.0307e-09 | 7.2934e-09 | 1.9954e-10 | 8.8969e-09 | 7.4525e-09 | 3.7843e-10 | 9.7343e-10 | 4.2314e-10 | 2.4138e-11 | 214431.219
304454.844 | 6.0179e-09 | 7.198e-09 | 1.9908e-10 | 8.9855e-09 | 7.527e-09 | 3.7875e-10 | 9.7605e-10 | 4.2412e-10 | 2.4088e-11 | 214443.375
304467 | 5.9567e-09 | 7.2636e-09 | 1.9963e-10 | 8.8747e-09 | 7.5262e-09 | 3.7874e-10 | 9.7826e-10 | 4.2765e-10 | 2.3833e-11 | 214455.531
304479.188 | 6.0472e-09 | 7.2435e-09 | 2.0079e-10 | 8.9936e-09 | 7.5746e-09 | 3.8155e-10 | 9.7203e-10 | 4.2413e-10 | 2.3798e-11 | 214467.719
304491.344 | 6.029e-09 | 7.2778e-09 | 2.0093e-10 | 9.0907e-09 | 7.5049e-09 | 3.7866e-10 | 9.642e-10 | 4.2214e-10 | 2.4187e-11 | 214479.875
304503.5 | 5.9401e-09 | 7.2014e-09 | 1.9953e-10 | 9.0043e-09 | 7.4744e-09 | 3.7744e-10 | 9.7225e-10 | 4.269e-10 | 2.4063e-11 | 214492.031
304515.688 | 6.034e-09 | 7.2546e-09 | 1.9839e-10 | 8.9693e-09 | 7.5276e-09 | 3.7649e-10 | 9.7154e-10 | 4.2791e-10 | 2.4139e-11 | 214504.219
304527.844 | 6.0036e-09 | 7.2302e-09 | 1.9919e-10 | 8.9066e-09 | 7.4875e-09 | 3.8048e-10 | 9.8314e-10 | 4.2814e-10 | 2.4194e-11 | 214516.375
304540 | 6.0267e-09 | 7.2596e-09 | 1.9853e-10 | 8.9473e-09 | 7.5025e-09 | 3.7724e-10 | 9.7421e-10 | 4.3504e-10 | 2.4179e-11 | 214528.531
304552.188 | 6.0281e-09 | 7.2389e-09 | 2.0158e-10 | 9.0119e-09 | 7.4651e-09 | 3.7441e-10 | 9.6538e-10 | 4.2395e-10 | 2.4019e-11 | 214540.719
304564.344 | 6.0696e-09 | 7.1611e-09 | 1.9954e-10 | 8.9515e-09 | 7.4798e-09 | 3.7468e-10 | 9.7346e-10 | 4.2758e-10 | 2.3945e-11 | 214552.875
304576.5 | 6.0047e-09 | 7.2962e-09 | 2.011e-10 | 9.0038e-09 | 7.5055e-09 | 3.7691e-10 | 9.8277e-10 | 4.2736e-10 | 2.4262e-11 | 214565.031
304588.688 | 6.0198e-09 | 7.3267e-09 | 2.0041e-10 | 8.908e-09 | 7.578e-09 | 3.7681e-10 | 9.648e-10 | 4.2733e-10 | 2.3983e-11 | 214577.219
304600.844 | 6.04e-09 | 7.2025e-09 | 1.9938e-10 | 8.9602e-09 | 7.4476e-09 | 3.7662e-10 | 9.6513e-10 | 4.2405e-10 | 2.3898e-11 | 214589.375
304613 | 6.0418e-09 | 7.2253e-09 | 1.9918e-10 | 8.9023e-09 | 7.5691e-09 | 3.764e-10 | 9.7399e-10 | 4.223e-10 | 2.4112e-11 | 214601.531
304625.188 | 5.9713e-09 | 7.2478e-09 | 1.9917e-10 | 9.0182e-09 | 7.5268e-09 | 3.7847e-10 | 9.7255e-10 | 4.2399e-10 | 2.385e-11 | 214613.719
304637.344 | 5.9247e-09 | 7.2864e-09 | 1.9785e-10 | 8.9856e-09 | 7.492e-09 | 3.7692e-10 | 9.675e-10 | 4.2396e-10 | 2.4147e-11 | 214625.875
304649.5 | 5.9761e-09 | 7.2226e-09 | 1.9963e-10 | 8.9007e-09 | 7.5166e-09 | 3.8008e-10 | 9.7391e-10 | 4.2732e-10 | 2.3977e-11 | 214638.031
304661.688 | 5.9682e-09 | 7.1739e-09 | 1.9893e-10 | 8.9783e-09 | 7.4582e-09 | 3.7427e-10 | 9.6986e-10 | 4.2497e-10 | 2.4042e-11 | 214650.219
304673.844 | 6.086e-09 | 7.1826e-09 | 1.9846e-10 | 8.9391e-09 | 7.5133e-09 | 3.7641e-10 | 9.5759e-10 | 4.2507e-10 | 2.4037e-11 | 214662.375
304686 | 5.9704e-09 | 7.2196e-09 | 1.9753e-10 | 8.97e-09 | 7.4819e-09 | 3.7421e-10 | 9.731e-10 | 4.2575e-10 | 2.4286e-11 | 214674.531
304698.188 | 5.9872e-09 | 7.304e-09 | 2.0017e-10 | 8.9576e-09 | 7.4992e-09 | 3.7737e-10 | 9.7302e-10 | 4.281e-10 | 2.4059e-11 | 214686.719
304710.344 | 5.9384e-09 | 7.1052e-09 | 1.9774e-10 | 8.8981e-09 | 7.5191e-09 | 3.7519e-10 | 9.6156e-10 | 4.2729e-10 | 2.3886e-11 | 214698.875
304722.5 | 5.9733e-09 | 7.1924e-09 | 2.0131e-10 | 8.9736e-09 | 7.4538e-09 | 3.7416e-10 | 9.7722e-10 | 4.2369e-10 | 2.3832e-11 | 214711.031
304734.688 | 6.0134e-09 | 7.2372e-09 | 2.0076e-10 | 9.1133e-09 | 7.4578e-09 | 3.7603e-10 | 9.6307e-10 | 4.2293e-10 | 2.3939e-11 | 214723.219
304746.844 | 5.9745e-09 | 7.184e-09 | 2.002e-10 | 8.9293e-09 | 7.5438e-09 | 3.7967e-10 | 9.7005e-10 | 4.286e-10 | 2.427e-11 | 214735.375
304759.031 | 5.9911e-09 | 7.2103e-09 | 1.9933e-10 | 8.9369e-09 | 7.5474e-09 | 3.7891e-10 | 9.5967e-10 | 4.2711e-10 | 2.4027e-11 | 214747.562
304771.188 | 5.9703e-09 | 7.2031e-09 | 1.992e-10 | 8.9349e-09 | 7.4732e-09 | 3.7552e-10 | 9.724e-10 | 4.2472e-10 | 2.3882e-11 | 214759.719
304783.344 | 5.9693e-09 | 7.2141e-09 | 2.009e-10 | 8.8918e-09 | 7.4997e-09 | 3.7561e-10 | 9.6127e-10 | 4.2122e-10 | 2.3849e-11 | 214771.875
304795.531 | 5.9735e-09 | 7.1663e-09 | 1.9815e-10 | 8.9396e-09 | 7.4726e-09 | 3.7008e-10 | 9.6596e-10 | 4.203e-10 | 2.4083e-11 | 214784.062
304807.688 | 5.957e-09 | 7.2347e-09 | 1.9614e-10 | 8.9695e-09 | 7.4046e-09 | 3.7443e-10 | 9.5782e-10 | 4.1717e-10 | 2.3995e-11 | 214796.219
304819.844 | 5.9457e-09 | 7.2049e-09 | 1.9862e-10 | 8.9788e-09 | 7.4885e-09 | 3.749e-10 | 9.6647e-10 | 4.2352e-10 | 2.4015e-11 | 214808.375
304832.031 | 5.9461e-09 | 7.2525e-09 | 1.9725e-10 | 8.8449e-09 | 7.5043e-09 | 3.7784e-10 | 9.6196e-10 | 4.2582e-10 | 2.4055e-11 | 214820.562
304844.188 | 5.9596e-09 | 7.2079e-09 | 2.0047e-10 | 8.9312e-09 | 7.4973e-09 | 3.7904e-10 | 9.5843e-10 | 4.1577e-10 | 2.3732e-11 | 214832.719
304856.344 | 5.9391e-09 | 7.1684e-09 | 1.9963e-10 | 8.9813e-09 | 7.4246e-09 | 3.7412e-10 | 9.7127e-10 | 4.238e-10 | 2.38e-11 | 214844.875
304868.531 | 5.8956e-09 | 7.1506e-09 | 2.0003e-10 | 8.9574e-09 | 7.4866e-09 | 3.7663e-10 | 9.7422e-10 | 4.182e-10 | 2.3854e-11 | 214857.062
304880.688 | 5.9809e-09 | 7.2657e-09 | 1.9906e-10 | 8.9092e-09 | 7.5076e-09 | 3.7978e-10 | 9.5517e-10 | 4.2375e-10 | 2.3671e-11 | 214869.219
304892.844 | 5.9742e-09 | 7.2214e-09 | 1.9545e-10 | 8.956e-09 | 7.4336e-09 | 3.7401e-10 | 9.6561e-10 | 4.1778e-10 | 2.3932e-11 | 214881.375
304905.031 | 5.9521e-09 | 7.2e-09 | 1.9586e-10 | 8.8493e-09 | 7.4612e-09 | 3.7607e-10 | 9.5624e-10 | 4.2074e-10 | 2.3819e-11 | 214893.562
304917.188 | 5.9727e-09 | 7.1638e-09 | 1.9947e-10 | 8.8152e-09 | 7.4527e-09 | 3.765e-10 | 9.5626e-10 | 4.2335e-10 | 2.3761e-11 | 214905.719
304929.344 | 5.9707e-09 | 7.1542e-09 | 1.9741e-10 | 8.8941e-09 | 7.4434e-09 | 3.8197e-10 | 9.662e-10 | 4.2132e-10 | 2.3686e-11 | 214917.875
304941.531 | 6.0377e-09 | 7.2171e-09 | 1.978e-10 | 8.8758e-09 | 7.4418e-09 | 3.7315e-10 | 9.6469e-10 | 4.2097e-10 | 2.3709e-11 | 214930.062
304953.688 | 5.9072e-09 | 7.2609e-09 | 1.9851e-10 | 8.8367e-09 | 7.4813e-09 | 3.7416e-10 | 9.5966e-10 | 4.2192e-10 | 2.4006e-11 | 214942.219
304965.844 | 5.934e-09 | 7.1597e-09 | 1.9901e-10 | 8.8826e-09 | 7.4496e-09 | 3.7451e-10 | 9.6901e-10 | 4.2344e-10 | 2.377e-11 | 214954.375
304978.031 | 6.0045e-09 | 7.1829e-09 | 1.9618e-10 | 8.8142e-09 | 7.4299e-09 | 3.7395e-10 | 9.6448e-10 | 4.2402e-10 | 2.3741e-11 | 214966.562
304990.188 | 6.0432e-09 | 7.1892e-09 | 1.9778e-10 | 8.8977e-09 | 7.4387e-09 | 3.7958e-10 | 9.5125e-10 | 4.1649e-10 | 2.429e-11 | 214978.719
305002.344 | 5.9491e-09 | 7.2128e-09 | 2.0028e-10 | 8.8404e-09 | 7.5017e-09 | 3.8025e-10 | 9.6504e-10 | 4.2576e-10 | 2.4065e-11 | 214990.875
305014.531 | 5.9695e-09 | 7.2016e-09 | 1.9802e-10 | 8.9361e-09 | 7.4361e-09 | 3.7723e-10 | 9.7069e-10 | 4.2412e-10 | 2.3911e-11 | 215003.062
305026.688 | 6.0143e-09 | 7.0965e-09 | 1.9835e-10 | 8.932e-09 | 7.4917e-09 | 3.7975e-10 | 9.642e-10 | 4.2795e-10 | 2.3819e-11 | 215015.219
305038.844 | 5.955e-09 | 7.2588e-09 | 1.9876e-10 | 8.8793e-09 | 7.4944e-09 | 3.7441e-10 | 9.6076e-10 | 4.239e-10 | 2.3882e-11 | 215027.375
305051.031 | 5.9659e-09 | 7.2432e-09 | 1.9791e-10 | 8.9021e-09 | 7.4543e-09 | 3.7686e-10 | 9.6031e-10 | 4.2605e-10 | 2.3775e-11 | 215039.562
305063.188 | 6.0179e-09 | 7.2327e-09 | 1.9938e-10 | 8.8659e-09 | 7.458e-09 | 3.7682e-10 | 9.7228e-10 | 4.2751e-10 | 2.3948e-11 | 215051.719
305075.344 | 5.9757e-09 | 7.1559e-09 | 1.9751e-10 | 8.9746e-09 | 7.5258e-09 | 3.7788e-10 | 9.6291e-10 | 4.2306e-10 | 2.3756e-11 | 215063.875
305087.531 | 5.9698e-09 | 7.1696e-09 | 1.9739e-10 | 8.9054e-09 | 7.5085e-09 | 3.7829e-10 | 9.7258e-10 | 4.2391e-10 | 2.3853e-11 | 215076.062
305099.688 | 5.9397e-09 | 7.2265e-09 | 2.0027e-10 | 8.8621e-09 | 7.497e-09 | 3.7365e-10 | 9.6419e-10 | 4.2757e-10 | 2.4027e-11 | 215088.219
305111.844 | 6.0031e-09 | 7.2473e-09 | 1.9638e-10 | 8.9346e-09 | 7.5017e-09 | 3.7971e-10 | 9.6412e-10 | 4.2421e-10 | 2.4066e-11 | 215100.375
305124.031 | 5.8723e-09 | 7.2362e-09 | 1.9867e-10 | 8.9253e-09 | 7.4733e-09 | 3.734e-10 | 9.8214e-10 | 4.2573e-10 | 2.4143e-11 | 215112.562
305136.188 | 6.0587e-09 | 7.2006e-09 | 1.9692e-10 | 8.9593e-09 | 7.4823e-09 | 3.7435e-10 | 9.5937e-10 | 4.2006e-10 | 2.4035e-11 | 215124.719
305148.375 | 5.9668e-09 | 7.2481e-09 | 1.9802e-10 | 8.9444e-09 | 7.4444e-09 | 3.7593e-10 | 9.6505e-10 | 4.2661e-10 | 2.4116e-11 | 215136.906
305160.531 | 6.0184e-09 | 7.1845e-09 | 1.9901e-10 | 8.8255e-09 | 7.4628e-09 | 3.7434e-10 | 9.7104e-10 | 4.2024e-10 | 2.3862e-11 | 215149.062
305172.688 | 5.9833e-09 | 7.2319e-09 | 1.9894e-10 | 8.8541e-09 | 7.4822e-09 | 3.7386e-10 | 9.616e-10 | 4.1895e-10 | 2.3914e-11 | 215161.219
305184.875 | 6.0336e-09 | 7.2404e-09 | 1.982e-10 | 8.8912e-09 | 7.4965e-09 | 3.74e-10 | 9.7242e-10 | 4.2888e-10 | 2.3755e-11 | 215173.406
305197.031 | 5.9576e-09 | 7.1332e-09 | 1.9998e-10 | 9.0796e-09 | 7.4528e-09 | 3.7226e-10 | 9.684e-10 | 4.2067e-10 | 2.3836e-11 | 215185.562
305209.188 | 5.9581e-09 | 7.1516e-09 | 1.9906e-10 | 8.837e-09 | 7.4373e-09 | 3.7675e-10 | 9.6859e-10 | 4.2116e-10 | 2.3809e-11 | 215197.719
305221.375 | 5.9395e-09 | 7.1984e-09 | 1.9753e-10 | 8.8662e-09 | 7.4487e-09 | 3.7567e-10 | 9.6286e-10 | 4.2262e-10 | 2.381e-11 | 215209.906
305233.531 | 6.089e-09 | 7.2207e-09 | 1.9719e-10 | 8.8594e-09 | 7.4706e-09 | 3.7231e-10 | 9.6246e-10 | 4.2262e-10 | 2.3955e-11 | 215222.062
305245.688 | 5.9557e-09 | 7.199e-09 | 1.9794e-10 | 8.942e-09 | 7.4619e-09 | 3.7606e-10 | 9.6159e-10 | 4.2233e-10 | 2.3694e-11 | 215234.219
305257.875 | 6.0908e-09 | 7.2032e-09 | 2.0048e-10 | 8.897e-09 | 7.4673e-09 | 3.7778e-10 | 9.6409e-10 | 4.2632e-10 | 2.346e-11 | 215246.406
305270.031 | 5.9318e-09 | 7.2102e-09 | 2.0005e-10 | 8.7956e-09 | 7.3908e-09 | 3.715e-10 | 9.6632e-10 | 4.2479e-10 | 2.3706e-11 | 215258.562
305282.188 | 5.9718e-09 | 7.1386e-09 | 1.9854e-10 | 8.9262e-09 | 7.499e-09 | 3.7321e-10 | 9.7967e-10 | 4.2709e-10 | 2.4041e-11 | 215270.719
305294.375 | 6.0075e-09 | 7.187e-09 | 2.0029e-10 | 8.896e-09 | 7.4898e-09 | 3.7415e-10 | 9.5534e-10 | 4.2206e-10 | 2.3867e-11 | 215282.906
305306.531 | 5.9985e-09 | 7.1409e-09 | 2.0069e-10 | 8.826e-09 | 7.4578e-09 | 3.7507e-10 | 9.6932e-10 | 4.1865e-10 | 2.3834e-11 | 215295.062
305318.688 | 5.9639e-09 | 7.1224e-09 | 1.9981e-10 | 8.7528e-09 | 7.388e-09 | 3.7576e-10 | 9.5711e-10 | 4.1728e-10 | 2.4075e-11 | 215307.219
305330.875 | 5.9945e-09 | 7.185e-09 | 1.9902e-10 | 8.9292e-09 | 7.408e-09 | 3.7204e-10 | 9.6728e-10 | 4.2351e-10 | 2.3861e-11 | 215319.406
305343.031 | 5.9898e-09 | 7.2118e-09 | 1.9716e-10 | 8.8497e-09 | 7.5159e-09 | 3.7377e-10 | 9.5965e-10 | 4.2259e-10 | 2.3814e-11 | 215331.562
305355.188 | 5.9845e-09 | 7.2522e-09 | 2.0085e-10 | 8.8174e-09 | 7.5805e-09 | 3.7511e-10 | 9.5209e-10 | 4.2389e-10 | 2.375e-11 | 215343.719
305367.375 | 5.9904e-09 | 7.1582e-09 | 1.988e-10 | 8.8129e-09 | 7.4934e-09 | 3.7633e-10 | 9.6103e-10 | 4.2497e-10 | 2.3995e-11 | 215355.906
305379.531 | 6.0176e-09 | 7.1667e-09 | 2.0073e-10 | 8.9059e-09 | 7.4113e-09 | 3.757e-10 | 9.5949e-10 | 4.1838e-10 | 2.3686e-11 | 215368.062
305391.688 | 5.9905e-09 | 7.2815e-09 | 1.9892e-10 | 8.9769e-09 | 7.4542e-09 | 3.761e-10 | 9.7789e-10 | 4.2172e-10 | 2.3885e-11 | 215380.219
305403.875 | 5.979e-09 | 7.2409e-09 | 1.9828e-10 | 8.9168e-09 | 7.5016e-09 | 3.7354e-10 | 9.6711e-10 | 4.2714e-10 | 2.391e-11 | 215392.406
305416.031 | 5.929e-09 | 7.1711e-09 | 1.9883e-10 | 8.8647e-09 | 7.4373e-09 | 3.7303e-10 | 9.6913e-10 | 4.1927e-10 | 2.4226e-11 | 215404.562
305428.188 | 5.9935e-09 | 7.2235e-09 | 1.999e-10 | 8.9175e-09 | 7.5468e-09 | 3.7345e-10 | 9.6115e-10 | 4.1895e-10 | 2.4055e-11 | 215416.719
305440.375 | 5.9733e-09 | 7.2197e-09 | 2.0052e-10 | 8.9514e-09 | 7.5012e-09 | 3.7634e-10 | 9.6788e-10 | 4.2223e-10 | 2.3943e-11 | 215428.906
305452.531 | 5.9583e-09 | 7.2615e-09 | 1.9789e-10 | 8.9133e-09 | 7.5616e-09 | 3.752e-10 | 9.5843e-10 | 4.2762e-10 | 2.3441e-11 | 215441.062
305464.688 | 6.0126e-09 | 7.2512e-09 | 1.9763e-10 | 8.8613e-09 | 7.478e-09 | 3.762e-10 | 9.6834e-10 | 4.2559e-10 | 2.3794e-11 | 215453.219
305476.875 | 5.9867e-09 | 7.1753e-09 | 1.9987e-10 | 8.9072e-09 | 7.4664e-09 | 3.7899e-10 | 9.7065e-10 | 4.2222e-10 | 2.3851e-11 | 215465.406
305489.031 | 6.0349e-09 | 7.2055e-09 | 2.02e-10 | 8.9032e-09 | 7.4542e-09 | 3.7619e-10 | 9.7111e-10 | 4.1705e-10 | 2.4049e-11 | 215477.562
305501.188 | 6.0399e-09 | 7.2653e-09 | 1.9739e-10 | 8.9247e-09 | 7.5056e-09 | 3.7509e-10 | 9.635e-10 | 4.2592e-10 | 2.3719e-11 | 215489.719
305513.375 | 5.985e-09 | 7.1745e-09 | 1.9767e-10 | 8.964e-09 | 7.5016e-09 | 3.7522e-10 | 9.712e-10 | 4.2074e-10 | 2.3928e-11 | 215501.906
305525.531 | 5.9044e-09 | 7.1785e-09 | 1.9724e-10 | 8.7991e-09 | 7.4831e-09 | 3.7432e-10 | 9.4874e-10 | 4.2357e-10 | 2.3932e-11 | 215514.062
305537.719 | 6.0357e-09 | 7.2645e-09 | 1.9904e-10 | 8.96e-09 | 7.5453e-09 | 3.7663e-10 | 9.5559e-10 | 4.2002e-10 | 2.3707e-11 | 215526.25
305549.875 | 6.0386e-09 | 7.2179e-09 | 1.9796e-10 | 8.9621e-09 | 7.442e-09 | 3.7195e-10 | 9.6399e-10 | 4.2568e-10 | 2.3689e-11 | 215538.406
305562.031 | 5.955e-09 | 7.2404e-09 | 1.977e-10 | 8.9088e-09 | 7.4845e-09 | 3.7237e-10 | 9.6019e-10 | 4.2127e-10 | 2.3912e-11 | 215550.562
305574.219 | 6.0121e-09 | 7.1878e-09 | 1.9949e-10 | 8.9777e-09 | 7.4994e-09 | 3.7557e-10 | 9.5698e-10 | 4.2096e-10 | 2.3843e-11 | 215562.75
305586.375 | 5.9807e-09 | 7.2013e-09 | 1.9882e-10 | 8.9373e-09 | 7.3914e-09 | 3.7394e-10 | 9.6939e-10 | 4.2605e-10 | 2.3744e-11 | 215574.906
305598.531 | 5.9485e-09 | 7.2761e-09 | 1.9767e-10 | 8.7798e-09 | 7.4405e-09 | 3.7135e-10 | 9.6834e-10 | 4.2111e-10 | 2.3681e-11 | 215587.062
305610.719 | 5.9752e-09 | 7.1917e-09 | 1.9721e-10 | 8.8841e-09 | 7.4099e-09 | 3.7124e-10 | 9.5792e-10 | 4.236e-10 | 2.3704e-11 | 215599.25
305622.875 | 5.9732e-09 | 7.232e-09 | 1.972e-10 | 8.7604e-09 | 7.5368e-09 | 3.7423e-10 | 9.6493e-10 | 4.1814e-10 | 2.3884e-11 | 215611.406
305635.031 | 5.9711e-09 | 7.1683e-09 | 1.9709e-10 | 8.8837e-09 | 7.4199e-09 | 3.7465e-10 | 9.6591e-10 | 4.2774e-10 | 2.3924e-11 | 215623.562
305647.219 | 6.0194e-09 | 7.2177e-09 | 1.9702e-10 | 8.9159e-09 | 7.4066e-09 | 3.7159e-10 | 9.5937e-10 | 4.2453e-10 | 2.3681e-11 | 215635.75
305659.375 | 6.0174e-09 | 7.1686e-09 | 1.97e-10 | 8.8254e-09 | 7.4976e-09 | 3.7557e-10 | 9.6247e-10 | 4.2572e-10 | 2.3977e-11 | 215647.906
305671.531 | 5.9198e-09 | 7.2165e-09 | 1.9771e-10 | 8.9775e-09 | 7.4851e-09 | 3.7262e-10 | 9.5512e-10 | 4.2114e-10 | 2.3842e-11 | 215660.062
305683.719 | 5.932e-09 | 7.1589e-09 | 2.0031e-10 | 8.8506e-09 | 7.4252e-09 | 3.7316e-10 | 9.6124e-10 | 4.2392e-10 | 2.3677e-11 | 215672.25
305695.875 | 6.0263e-09 | 7.2491e-09 | 1.9823e-10 | 8.8584e-09 | 7.4573e-09 | 3.7554e-10 | 9.6012e-10 | 4.2079e-10 | 2.3588e-11 | 215684.406
305708.031 | 6.0099e-09 | 7.1148e-09 | 1.9707e-10 | 8.8862e-09 | 7.444e-09 | 3.7483e-10 | 9.6994e-10 | 4.2324e-10 | 2.3862e-11 | 215696.562
305720.219 | 5.8653e-09 | 7.1213e-09 | 1.9904e-10 | 8.8084e-09 | 7.4275e-09 | 3.76e-10 | 9.5919e-10 | 4.2404e-10 | 2.3749e-11 | 215708.75
305732.375 | 5.9737e-09 | 7.1911e-09 | 1.9837e-10 | 8.9299e-09 | 7.4378e-09 | 3.7775e-10 | 9.6568e-10 | 4.23e-10 | 2.3864e-11 | 215720.906
305744.531 | 5.8592e-09 | 7.1536e-09 | 1.9938e-10 | 8.9371e-09 | 7.4917e-09 | 3.7285e-10 | 9.6387e-10 | 4.2276e-10 | 2.3483e-11 | 215733.062
305756.719 | 5.955e-09 | 7.2405e-09 | 1.9778e-10 | 8.926e-09 | 7.413e-09 | 3.7386e-10 | 9.6247e-10 | 4.2359e-10 | 2.3927e-11 | 215745.25
305768.875 | 5.9802e-09 | 7.1151e-09 | 1.9796e-10 | 8.8478e-09 | 7.4739e-09 | 3.7044e-10 | 9.6985e-10 | 4.2419e-10 | 2.3902e-11 | 215757.406
305781.031 | 5.9546e-09 | 7.0803e-09 | 1.9892e-10 | 8.7496e-09 | 7.455e-09 | 3.7244e-10 | 9.632e-10 | 4.1771e-10 | 2.3508e-11 | 215769.562
305793.219 | 5.9244e-09 | 7.1078e-09 | 1.9728e-10 | 8.7803e-09 | 7.4862e-09 | 3.7579e-10 | 9.6635e-10 | 4.2691e-10 | 2.3588e-11 | 215781.75
305805.375 | 6.012e-09 | 7.1321e-09 | 1.9608e-10 | 8.8424e-09 | 7.4802e-09 | 3.718e-10 | 9.6331e-10 | 4.2672e-10 | 2.3713e-11 | 215793.906
305817.531 | 5.9219e-09 | 7.1789e-09 | 1.9707e-10 | 8.8903e-09 | 7.3713e-09 | 3.7013e-10 | 9.5421e-10 | 4.2426e-10 | 2.3494e-11 | 215806.062
305829.719 | 5.8954e-09 | 7.0928e-09 | 1.9819e-10 | 8.8095e-09 | 7.4621e-09 | 3.7219e-10 | 9.6608e-10 | 4.2032e-10 | 2.3516e-11 | 215818.25
305841.875 | 5.901e-09 | 7.1438e-09 | 1.9655e-10 | 8.8875e-09 | 7.3383e-09 | 3.6967e-10 | 9.5291e-10 | 4.2023e-10 | 2.3653e-11 | 215830.406
305854.031 | 5.8805e-09 | 7.109e-09 | 1.9662e-10 | 8.9059e-09 | 7.4152e-09 | 3.7259e-10 | 9.5478e-10 | 4.246e-10 | 2.4041e-11 | 215842.562
305866.219 | 5.9524e-09 | 7.1544e-09 | 1.9836e-10 | 8.969e-09 | 7.3856e-09 | 3.7389e-10 | 9.5802e-10 | 4.2043e-10 | 2.3535e-11 | 215854.75
305878.375 | 5.9341e-09 | 7.2099e-09 | 1.9738e-10 | 8.7762e-09 | 7.4087e-09 | 3.7072e-10 | 9.6059e-10 | 4.1958e-10 | 2.3524e-11 | 215866.906
305890.563 | 5.9576e-09 | 7.1656e-09 | 1.9597e-10 | 8.9382e-09 | 7.395e-09 | 3.7773e-10 | 9.6527e-10 | 4.226e-10 | 2.3595e-11 | 215879.094
305902.719 | 5.9236e-09 | 7.1475e-09 | 1.9715e-10 | 8.8472e-09 | 7.3647e-09 | 3.7128e-10 | 9.5118e-10 | 4.2361e-10 | 2.3624e-11 | 215891.25
305914.875 | 5.8962e-09 | 7.1089e-09 | 1.9741e-10 | 8.8602e-09 | 7.4647e-09 | 3.7634e-10 | 9.5988e-10 | 4.178e-10 | 2.3791e-11 | 215903.406
305927.063 | 5.9316e-09 | 7.1217e-09 | 1.9772e-10 | 8.914e-09 | 7.4022e-09 | 3.7454e-10 | 9.698e-10 | 4.1977e-10 | 2.3654e-11 | 215915.594
305939.219 | 5.8678e-09 | 7.2246e-09 | 1.9771e-10 | 8.9091e-09 | 7.4474e-09 | 3.706e-10 | 9.6641e-10 | 4.2334e-10 | 2.3513e-11 | 215927.75
305951.375 | 5.9355e-09 | 7.1183e-09 | 1.9645e-10 | 8.8238e-09 | 7.4308e-09 | 3.7162e-10 | 9.5358e-10 | 4.2512e-10 | 2.3739e-11 | 215939.906
305963.563 | 5.8974e-09 | 7.1205e-09 | 1.9858e-10 | 8.8877e-09 | 7.4447e-09 | 3.7096e-10 | 9.7387e-10 | 4.2364e-10 | 2.3857e-11 | 215952.094
305975.719 | 5.9452e-09 | 7.2526e-09 | 1.9932e-10 | 8.9878e-09 | 7.4602e-09 | 3.7019e-10 | 9.5624e-10 | 4.2305e-10 | 2.3915e-11 | 215964.25
305987.875 | 5.9399e-09 | 7.1634e-09 | 1.9873e-10 | 8.8942e-09 | 7.3826e-09 | 3.7358e-10 | 9.5423e-10 | 4.1801e-10 | 2.3934e-11 | 215976.406
306000.063 | 5.9647e-09 | 7.1223e-09 | 1.9823e-10 | 8.8262e-09 | 7.4419e-09 | 3.7449e-10 | 9.5801e-10 | 4.2712e-10 | 2.3799e-11 | 215988.594
306012.219 | 6.0258e-09 | 7.1545e-09 | 1.9766e-10 | 8.8145e-09 | 7.4648e-09 | 3.722e-10 | 9.5818e-10 | 4.2112e-10 | 2.3674e-11 | 216000.75
306024.375 | 6.0091e-09 | 7.1351e-09 | 1.9778e-10 | 8.8929e-09 | 7.3958e-09 | 3.76e-10 | 9.5864e-10 | 4.2134e-10 | 2.3886e-11 | 216012.906
306036.563 | 5.8994e-09 | 7.1243e-09 | 1.9697e-10 | 8.8999e-09 | 7.3751e-09 | 3.7364e-10 | 9.6351e-10 | 4.1698e-10 | 2.3733e-11 | 216025.094
306048.719 | 5.9145e-09 | 7.1237e-09 | 1.9698e-10 | 8.85e-09 | 7.3909e-09 | 3.7217e-10 | 9.5956e-10 | 4.1695e-10 | 2.346e-11 | 216037.25
306060.875 | 5.8491e-09 | 7.0901e-09 | 1.9774e-10 | 8.8696e-09 | 7.3775e-09 | 3.7337e-10 | 9.555e-10 | 4.1984e-10 | 2.3782e-11 | 216049.406
306073.063 | 5.9696e-09 | 7.1627e-09 | 1.9898e-10 | 8.8068e-09 | 7.3755e-09 | 3.7449e-10 | 9.6164e-10 | 4.1877e-10 | 2.3484e-11 | 216061.594
306085.219 | 5.9259e-09 | 7.1091e-09 | 1.9829e-10 | 8.8205e-09 | 7.3548e-09 | 3.7228e-10 | 9.5528e-10 | 4.1931e-10 | 2.3602e-11 | 216073.75
306097.375 | 5.9252e-09 | 7.141e-09 | 1.9425e-10 | 8.8021e-09 | 7.3656e-09 | 3.6933e-10 | 9.631e-10 | 4.2174e-10 | 2.384e-11 | 216085.906
306109.563 | 5.9341e-09 | 7.1451e-09 | 1.9533e-10 | 8.8204e-09 | 7.5379e-09 | 3.7021e-10 | 9.5078e-10 | 4.2005e-10 | 2.3412e-11 | 216098.094
306121.719 | 5.9449e-09 | 7.1588e-09 | 1.9592e-10 | 8.8417e-09 | 7.3093e-09 | 3.7021e-10 | 9.5393e-10 | 4.2022e-10 | 2.3861e-11 | 216110.25
306133.875 | 5.8847e-09 | 7.1545e-09 | 1.9861e-10 | 8.7882e-09 | 7.4169e-09 | 3.7062e-10 | 9.538e-10 | 4.1747e-10 | 2.3683e-11 | 216122.406
306146.063 | 5.9792e-09 | 7.1093e-09 | 1.9705e-10 | 8.7491e-09 | 7.4858e-09 | 3.7019e-10 | 9.6374e-10 | 4.1782e-10 | 2.3578e-11 | 216134.594
306158.219 | 5.8987e-09 | 7.1536e-09 | 1.9853e-10 | 8.8388e-09 | 7.527e-09 | 3.7124e-10 | 9.5918e-10 | 4.2172e-10 | 2.3867e-11 | 216146.75
306170.375 | 5.946e-09 | 7.1387e-09 | 1.9781e-10 | 8.8934e-09 | 7.4686e-09 | 3.7489e-10 | 9.5346e-10 | 4.2186e-10 | 2.3682e-11 | 216158.906
306182.563 | 5.9805e-09 | 7.1093e-09 | 1.984e-10 | 8.8593e-09 | 7.4376e-09 | 3.7564e-10 | 9.6113e-10 | 4.2135e-10 | 2.375e-11 | 216171.094
306194.719 | 5.8796e-09 | 7.0845e-09 | 1.9703e-10 | 8.8355e-09 | 7.3695e-09 | 3.6963e-10 | 9.5977e-10 | 4.1917e-10 | 2.3948e-11 | 216183.25
306206.875 | 6.0073e-09 | 7.1135e-09 | 1.9772e-10 | 8.8432e-09 | 7.4537e-09 | 3.7431e-10 | 9.742e-10 | 4.2506e-10 | 2.3682e-11 | 216195.406
306219.063 | 6.0237e-09 | 7.0882e-09 | 1.9767e-10 | 8.8384e-09 | 7.3342e-09 | 3.7408e-10 | 9.5378e-10 | 4.2613e-10 | 2.4086e-11 | 216207.594
306231.219 | 6.0133e-09 | 7.1036e-09 | 1.9853e-10 | 8.8335e-09 | 7.4364e-09 | 3.718e-10 | 9.667e-10 | 4.1847e-10 | 2.3922e-11 | 216219.75
306243.375 | 5.9616e-09 | 7.1002e-09 | 1.9672e-10 | 8.8473e-09 | 7.4069e-09 | 3.6909e-10 | 9.5983e-10 | 4.2209e-10 | 2.3796e-11 | 216231.906
306255.563 | 5.9556e-09 | 7.1789e-09 | 1.9761e-10 | 8.8629e-09 | 7.5117e-09 | 3.7108e-10 | 9.525e-10 | 4.1983e-10 | 2.3842e-11 | 216244.094
306267.719 | 5.8833e-09 | 7.1916e-09 | 1.9644e-10 | 8.9005e-09 | 7.3844e-09 | 3.7565e-10 | 9.5481e-10 | 4.2135e-10 | 2.3609e-11 | 216256.25
306279.906 | 5.9629e-09 | 7.1823e-09 | 1.9907e-10 | 8.7916e-09 | 7.3838e-09 | 3.6926e-10 | 9.5976e-10 | 4.1753e-10 | 2.3929e-11 | 216268.437
306292.063 | 5.939e-09 | 7.2147e-09 | 1.99e-10 | 8.77e-09 | 7.3689e-09 | 3.7268e-10 | 9.6756e-10 | 4.2434e-10 | 2.3933e-11 | 216280.594
306304.219 | 5.8785e-09 | 7.1608e-09 | 1.9617e-10 | 8.842e-09 | 7.4335e-09 | 3.7195e-10 | 9.6206e-10 | 4.2187e-10 | 2.3954e-11 | 216292.75
306316.406 | 5.915e-09 | 7.1524e-09 | 1.958e-10 | 8.7353e-09 | 7.3622e-09 | 3.7403e-10 | 9.4915e-10 | 4.2054e-10 | 2.3386e-11 | 216304.937
306328.563 | 5.9261e-09 | 7.0691e-09 | 1.964e-10 | 8.921e-09 | 7.3857e-09 | 3.7354e-10 | 9.6538e-10 | 4.2079e-10 | 2.3678e-11 | 216317.094
306340.719 | 5.9774e-09 | 7.1527e-09 | 1.9743e-10 | 8.8412e-09 | 7.3986e-09 | 3.7146e-10 | 9.564e-10 | 4.1589e-10 | 2.3595e-11 | 216329.25
306352.906 | 5.9537e-09 | 7.1413e-09 | 1.9747e-10 | 8.87e-09 | 7.394e-09 | 3.7277e-10 | 9.6166e-10 | 4.2224e-10 | 2.3439e-11 | 216341.437
306365.063 | 5.8719e-09 | 7.1449e-09 | 1.9917e-10 | 8.8183e-09 | 7.403e-09 | 3.7258e-10 | 9.5773e-10 | 4.1625e-10 | 2.3977e-11 | 216353.594
306377.219 | 5.8786e-09 | 7.153e-09 | 1.9678e-10 | 8.9494e-09 | 7.3793e-09 | 3.7446e-10 | 9.5401e-10 | 4.2075e-10 | 2.355e-11 | 216365.75
306389.406 | 5.9899e-09 | 7.0906e-09 | 1.9562e-10 | 8.8945e-09 | 7.4199e-09 | 3.69e-10 | 9.6214e-10 | 4.2015e-10 | 2.3693e-11 | 216377.937
306401.563 | 5.8929e-09 | 7.2081e-09 | 1.9693e-10 | 8.8075e-09 | 7.398e-09 | 3.6971e-10 | 9.5314e-10 | 4.1929e-10 | 2.3379e-11 | 216390.094
306413.719 | 5.9054e-09 | 7.1449e-09 | 1.981e-10 | 8.867e-09 | 7.3247e-09 | 3.7427e-10 | 9.6611e-10 | 4.1603e-10 | 2.3788e-11 | 216402.25
306425.906 | 6.0002e-09 | 7.1857e-09 | 1.9562e-10 | 8.7852e-09 | 7.3391e-09 | 3.6665e-10 | 9.6594e-10 | 4.2016e-10 | 2.3729e-11 | 216414.437
306438.063 | 5.8182e-09 | 7.1555e-09 | 1.9604e-10 | 8.9019e-09 | 7.3946e-09 | 3.6901e-10 | 9.5925e-10 | 4.1615e-10 | 2.3594e-11 | 216426.594
306450.219 | 5.8615e-09 | 7.1787e-09 | 1.9727e-10 | 8.8025e-09 | 7.436e-09 | 3.6856e-10 | 9.7072e-10 | 4.2019e-10 | 2.3861e-11 | 216438.75
306462.406 | 5.8944e-09 | 7.1015e-09 | 1.9983e-10 | 8.8208e-09 | 7.4119e-09 | 3.7386e-10 | 9.6346e-10 | 4.1921e-10 | 2.3598e-11 | 216450.937
306474.563 | 5.9711e-09 | 7.1933e-09 | 1.9911e-10 | 8.7821e-09 | 7.4049e-09 | 3.7268e-10 | 9.637e-10 | 4.2032e-10 | 2.3648e-11 | 216463.094
306486.719 | 5.9754e-09 | 7.1601e-09 | 1.9743e-10 | 8.8322e-09 | 7.4015e-09 | 3.675e-10 | 9.6695e-10 | 4.2247e-10 | 2.374e-11 | 216475.25
306498.906 | 5.9195e-09 | 7.1232e-09 | 1.962e-10 | 8.9628e-09 | 7.308e-09 | 3.7297e-10 | 9.5935e-10 | 4.2576e-10 | 2.3778e-11 | 216487.437
306511.063 | 5.9477e-09 | 7.1855e-09 | 1.9859e-10 | 8.9423e-09 | 7.3997e-09 | 3.695e-10 | 9.6182e-10 | 4.2061e-10 | 2.3668e-11 | 216499.594
306523.219 | 5.9187e-09 | 7.159e-09 | 1.9763e-10 | 8.896e-09 | 7.4559e-09 | 3.726e-10 | 9.564e-10 | 4.2326e-10 | 2.3468e-11 | 216511.75
306535.406 | 5.9277e-09 | 7.211e-09 | 1.9907e-10 | 8.9265e-09 | 7.4174e-09 | 3.6991e-10 | 9.655e-10 | 4.2189e-10 | 2.3621e-11 | 216523.937
306547.563 | 5.8344e-09 | 7.1509e-09 | 1.9908e-10 | 8.835e-09 | 7.4996e-09 | 3.6889e-10 | 9.6499e-10 | 4.2118e-10 | 2.3782e-11 | 216536.094
306559.719 | 5.9642e-09 | 7.1343e-09 | 1.9913e-10 | 8.9083e-09 | 7.4308e-09 | 3.7107e-10 | 9.6226e-10 | 4.1977e-10 | 2.354e-11 | 216548.25
306571.906 | 5.8846e-09 | 7.1072e-09 | 2.0089e-10 | 8.9482e-09 | 7.333e-09 | 3.7081e-10 | 9.6984e-10 | 4.2515e-10 | 2.3905e-11 | 216560.437
306584.063 | 5.9245e-09 | 7.0707e-09 | 1.9672e-10 | 8.8774e-09 | 7.377e-09 | 3.7219e-10 | 9.6716e-10 | 4.2377e-10 | 2.3639e-11 | 216572.594
306596.219 | 6.0328e-09 | 7.1542e-09 | 1.9823e-10 | 8.9932e-09 | 7.4326e-09 | 3.7699e-10 | 9.5954e-10 | 4.2408e-10 | 2.3513e-11 | 216584.75
306608.406 | 5.9465e-09 | 7.0755e-09 | 1.9691e-10 | 8.9683e-09 | 7.4369e-09 | 3.7462e-10 | 9.4555e-10 | 4.1875e-10 | 2.3767e-11 | 216596.937
306620.563 | 5.931e-09 | 7.1e-09 | 1.9798e-10 | 8.7883e-09 | 7.4055e-09 | 3.6663e-10 | 9.6978e-10 | 4.217e-10 | 2.3667e-11 | 216609.094
306632.719 | 5.9219e-09 | 7.1019e-09 | 1.9643e-10 | 8.8818e-09 | 7.3551e-09 | 3.6919e-10 | 9.6659e-10 | 4.2065e-10 | 2.3709e-11 | 216621.25
306644.906 | 5.9456e-09 | 7.1447e-09 | 1.9714e-10 | 8.9254e-09 | 7.4416e-09 | 3.682e-10 | 9.6376e-10 | 4.1623e-10 | 2.3569e-11 | 216633.437
306657.063 | 5.9699e-09 | 7.033e-09 | 1.9818e-10 | 8.8786e-09 | 7.4177e-09 | 3.741e-10 | 9.5908e-10 | 4.1707e-10 | 2.3567e-11 | 216645.594
306669.25 | 5.9876e-09 | 7.1085e-09 | 1.9556e-10 | 8.8979e-09 | 7.4062e-09 | 3.6995e-10 | 9.622e-10 | 4.2051e-10 | 2.3969e-11 | 216657.781
306681.406 | 5.9241e-09 | 7.1335e-09 | 1.9737e-10 | 8.8031e-09 | 7.3682e-09 | 3.6852e-10 | 9.5825e-10 | 4.21e-10 | 2.3605e-11 | 216669.937
306693.563 | 5.9517e-09 | 7.1802e-09 | 1.9842e-10 | 8.9869e-09 | 7.3764e-09 | 3.7401e-10 | 9.6344e-10 | 4.2274e-10 | 2.3891e-11 | 216682.094
306705.75 | 5.9096e-09 | 7.0964e-09 | 1.9868e-10 | 8.8924e-09 | 7.4375e-09 | 3.7299e-10 | 9.6127e-10 | 4.1927e-10 | 2.3839e-11 | 216694.281
306717.906 | 5.922e-09 | 7.106e-09 | 1.9798e-10 | 8.7949e-09 | 7.4308e-09 | 3.6897e-10 | 9.6297e-10 | 4.2458e-10 | 2.383e-11 | 216706.437
306730.063 | 5.8909e-09 | 7.0993e-09 | 1.954e-10 | 8.9654e-09 | 7.3573e-09 | 3.6813e-10 | 9.5091e-10 | 4.216e-10 | 2.3404e-11 | 216718.594
306742.25 | 5.9778e-09 | 7.1787e-09 | 1.9731e-10 | 8.9168e-09 | 7.3172e-09 | 3.7467e-10 | 9.6358e-10 | 4.222e-10 | 2.3565e-11 | 216730.781
306754.406 | 5.9512e-09 | 7.1841e-09 | 1.9745e-10 | 8.8513e-09 | 7.3339e-09 | 3.7131e-10 | 9.6172e-10 | 4.2737e-10 | 2.3698e-11 | 216742.937
306766.563 | 5.9572e-09 | 7.1878e-09 | 1.9758e-10 | 8.859e-09 | 7.56e-09 | 3.7193e-10 | 9.5691e-10 | 4.2722e-10 | 2.3589e-11 | 216755.094
306778.75 | 5.9077e-09 | 7.1584e-09 | 1.9703e-10 | 8.8879e-09 | 7.4122e-09 | 3.73e-10 | 9.6242e-10 | 4.2675e-10 | 2.3605e-11 | 216767.281
306790.906 | 5.9679e-09 | 7.0658e-09 | 1.9798e-10 | 9.0249e-09 | 7.4043e-09 | 3.7368e-10 | 9.6747e-10 | 4.2363e-10 | 2.354e-11 | 216779.437
306803.063 | 6.0146e-09 | 7.1544e-09 | 1.9622e-10 | 8.9213e-09 | 7.487e-09 | 3.7278e-10 | 9.6128e-10 | 4.1976e-10 | 2.3521e-11 | 216791.594
306815.25 | 5.9625e-09 | 7.1751e-09 | 1.9824e-10 | 8.898e-09 | 7.4597e-09 | 3.7655e-10 | 9.6212e-10 | 4.2268e-10 | 2.3767e-11 | 216803.781
306827.406 | 5.9659e-09 | 7.1562e-09 | 1.9915e-10 | 8.8456e-09 | 7.4074e-09 | 3.7314e-10 | 9.6946e-10 | 4.2365e-10 | 2.3764e-11 | 216815.937
306839.563 | 5.9344e-09 | 7.1457e-09 | 2.0091e-10 | 8.8134e-09 | 7.499e-09 | 3.7332e-10 | 9.6203e-10 | 4.2118e-10 | 2.3462e-11 | 216828.094
306851.75 | 5.9576e-09 | 7.1395e-09 | 1.9596e-10 | 8.9239e-09 | 7.3375e-09 | 3.7271e-10 | 9.7016e-10 | 4.2483e-10 | 2.3905e-11 | 216840.281
306863.906 | 5.9452e-09 | 7.1745e-09 | 1.9931e-10 | 8.8599e-09 | 7.4633e-09 | 3.6965e-10 | 9.5979e-10 | 4.2449e-10 | 2.3701e-11 | 216852.437
306876.063 | 5.9908e-09 | 7.1964e-09 | 1.9869e-10 | 8.8504e-09 | 7.4947e-09 | 3.7355e-10 | 9.5955e-10 | 4.236e-10 | 2.3791e-11 | 216864.594
306888.25 | 5.9105e-09 | 7.0965e-09 | 2.0123e-10 | 8.8383e-09 | 7.3836e-09 | 3.7139e-10 | 9.6204e-10 | 4.2642e-10 | 2.3553e-11 | 216876.781
306900.406 | 5.9119e-09 | 7.0719e-09 | 1.9774e-10 | 8.775e-09 | 7.4309e-09 | 3.7431e-10 | 9.674e-10 | 4.226e-10 | 2.3566e-11 | 216888.937
306912.563 | 5.9547e-09 | 7.0719e-09 | 1.9643e-10 | 8.9425e-09 | 7.4225e-09 | 3.723e-10 | 9.5562e-10 | 4.1911e-10 | 2.3833e-11 | 216901.094
306924.75 | 5.9551e-09 | 7.1423e-09 | 1.9543e-10 | 8.8428e-09 | 7.284e-09 | 3.7063e-10 | 9.5277e-10 | 4.1895e-10 | 2.3657e-11 | 216913.281
306936.906 | 5.855e-09 | 7.0083e-09 | 1.9467e-10 | 8.831e-09 | 7.395e-09 | 3.7068e-10 | 9.6402e-10 | 4.1981e-10 | 2.3846e-11 | 216925.437
306949.063 | 5.8322e-09 | 7.0604e-09 | 1.9659e-10 | 8.7727e-09 | 7.4072e-09 | 3.677e-10 | 9.6236e-10 | 4.1953e-10 | 2.3353e-11 | 216937.594
306961.25 | 5.9151e-09 | 7.0801e-09 | 1.9811e-10 | 8.8648e-09 | 7.4284e-09 | 3.7056e-10 | 9.5692e-10 | 4.1942e-10 | 2.3715e-11 | 216949.781
306973.406 | 5.8915e-09 | 7.1522e-09 | 1.9715e-10 | 8.8095e-09 | 7.3457e-09 | 3.7134e-10 | 9.5747e-10 | 4.2168e-10 | 2.3481e-11 | 216961.937
306985.563 | 5.9032e-09 | 7.0866e-09 | 1.9713e-10 | 8.7253e-09 | 7.4252e-09 | 3.6894e-10 | 9.6845e-10 | 4.1932e-10 | 2.3655e-11 | 216974.094
306997.75 | 5.8868e-09 | 7.1203e-09 | 1.9741e-10 | 8.8327e-09 | 7.3802e-09 | 3.6749e-10 | 9.6703e-10 | 4.2181e-10 | 2.3556e-11 | 216986.281
307009.906 | 5.8689e-09 | 7.0712e-09 | 1.9484e-10 | 8.7808e-09 | 7.3143e-09 | 3.6614e-10 | 9.5977e-10 | 4.222e-10 | 2.3409e-11 | 216998.437
307022.063 | 5.8752e-09 | 7.0974e-09 | 1.9688e-10 | 8.8077e-09 | 7.37e-09 | 3.7087e-10 | 9.6589e-10 | 4.1764e-10 | 2.3607e-11 | 217010.594
307034.25 | 6.0124e-09 | 7.1095e-09 | 1.9641e-10 | 8.8043e-09 | 7.4368e-09 | 3.6969e-10 | 9.6203e-10 | 4.2154e-10 | 2.3495e-11 | 217022.781
307046.406 | 5.8947e-09 | 7.1569e-09 | 1.9785e-10 | 8.8424e-09 | 7.3881e-09 | 3.7184e-10 | 9.673e-10 | 4.2141e-10 | 2.3663e-11 | 217034.937
307058.594 | 5.9538e-09 | 7.1883e-09 | 1.9861e-10 | 8.9456e-09 | 7.4867e-09 | 3.724e-10 | 9.7764e-10 | 4.232e-10 | 2.3794e-11 | 217047.125
307070.75 | 6.0019e-09 | 7.1941e-09 | 1.9751e-10 | 8.8553e-09 | 7.3583e-09 | 3.6976e-10 | 9.6027e-10 | 4.2545e-10 | 2.366e-11 | 217059.281
307082.906 | 5.9571e-09 | 7.1171e-09 | 1.9786e-10 | 8.9941e-09 | 7.3885e-09 | 3.7094e-10 | 9.512e-10 | 4.2616e-10 | 2.3893e-11 | 217071.437
307095.094 | 6.0225e-09 | 7.0998e-09 | 1.9718e-10 | 8.9354e-09 | 7.3933e-09 | 3.7115e-10 | 9.7195e-10 | 4.2589e-10 | 2.3889e-11 | 217083.625
307107.25 | 5.9626e-09 | 7.2027e-09 | 1.9691e-10 | 8.9229e-09 | 7.4785e-09 | 3.6922e-10 | 9.5552e-10 | 4.2406e-10 | 2.3868e-11 | 217095.781
307119.406 | 6.0103e-09 | 7.1416e-09 | 1.9795e-10 | 8.8959e-09 | 7.4487e-09 | 3.7102e-10 | 9.5534e-10 | 4.2239e-10 | 2.3611e-11 | 217107.937
307131.594 | 5.9139e-09 | 7.232e-09 | 1.9819e-10 | 8.9143e-09 | 7.3977e-09 | 3.7384e-10 | 9.7572e-10 | 4.1923e-10 | 2.3861e-11 | 217120.125
307143.75 | 5.9394e-09 | 7.139e-09 | 1.997e-10 | 8.874e-09 | 7.3364e-09 | 3.7476e-10 | 9.498e-10 | 4.196e-10 | 2.3452e-11 | 217132.281
307155.906 | 5.9733e-09 | 7.0976e-09 | 1.974e-10 | 8.8246e-09 | 7.4108e-09 | 3.6934e-10 | 9.5939e-10 | 4.2347e-10 | 2.3747e-11 | 217144.437
307168.094 | 5.9299e-09 | 7.1006e-09 | 1.977e-10 | 8.9009e-09 | 7.3903e-09 | 3.707e-10 | 9.621e-10 | 4.173e-10 | 2.3374e-11 | 217156.625
307180.25 | 5.9095e-09 | 7.1439e-09 | 1.9589e-10 | 8.8771e-09 | 7.4621e-09 | 3.759e-10 | 9.5303e-10 | 4.2232e-10 | 2.3602e-11 | 217168.781
307192.406 | 5.8937e-09 | 7.109e-09 | 1.9709e-10 | 8.9402e-09 | 7.3144e-09 | 3.7002e-10 | 9.565e-10 | 4.2205e-10 | 2.3646e-11 | 217180.937
307204.594 | 5.8602e-09 | 7.1144e-09 | 1.9898e-10 | 8.8739e-09 | 7.3801e-09 | 3.6913e-10 | 9.51e-10 | 4.2083e-10 | 2.349e-11 | 217193.125
307216.75 | 5.9477e-09 | 7.1997e-09 | 1.9809e-10 | 8.8879e-09 | 7.3763e-09 | 3.7324e-10 | 9.6889e-10 | 4.2141e-10 | 2.3823e-11 | 217205.281
307228.906 | 5.887e-09 | 7.1418e-09 | 1.9637e-10 | 9.0364e-09 | 7.414e-09 | 3.7349e-10 | 9.6769e-10 | 4.2096e-10 | 2.3722e-11 | 217217.437
307241.094 | 5.956e-09 | 7.089e-09 | 1.9855e-10 | 8.8929e-09 | 7.3833e-09 | 3.7466e-10 | 9.6421e-10 | 4.2465e-10 | 2.4219e-11 | 217229.625
307253.25 | 5.8962e-09 | 7.1286e-09 | 1.9799e-10 | 8.8213e-09 | 7.3897e-09 | 3.7105e-10 | 9.6587e-10 | 4.2165e-10 | 2.3612e-11 | 217241.781
307265.406 | 5.8195e-09 | 7.1758e-09 | 1.9873e-10 | 8.9188e-09 | 7.4152e-09 | 3.6761e-10 | 9.6001e-10 | 4.2021e-10 | 2.369e-11 | 217253.937
307277.594 | 5.971e-09 | 7.1574e-09 | 1.9535e-10 | 8.8756e-09 | 7.3852e-09 | 3.7171e-10 | 9.6606e-10 | 4.2044e-10 | 2.3667e-11 | 217266.125
307289.75 | 5.896e-09 | 7.0747e-09 | 1.972e-10 | 8.8488e-09 | 7.3214e-09 | 3.6884e-10 | 9.5961e-10 | 4.182e-10 | 2.3578e-11 | 217278.281
307301.906 | 5.9289e-09 | 7.1271e-09 | 1.9481e-10 | 8.896e-09 | 7.321e-09 | 3.6962e-10 | 9.5546e-10 | 4.1993e-10 | 2.3705e-11 | 217290.437
307314.094 | 5.9031e-09 | 7.0986e-09 | 1.9879e-10 | 8.9389e-09 | 7.3581e-09 | 3.6738e-10 | 9.5688e-10 | 4.2325e-10 | 2.3496e-11 | 217302.625
307326.25 | 5.8785e-09 | 7.1099e-09 | 1.967e-10 | 8.7965e-09 | 7.4185e-09 | 3.6815e-10 | 9.6013e-10 | 4.2086e-10 | 2.3615e-11 | 217314.781
307338.406 | 5.8922e-09 | 7.0917e-09 | 1.9689e-10 | 8.9634e-09 | 7.3904e-09 | 3.7012e-10 | 9.6598e-10 | 4.2085e-10 | 2.3682e-11 | 217326.937
307350.594 | 5.8891e-09 | 7.0857e-09 | 1.9761e-10 | 8.9382e-09 | 7.356e-09 | 3.7081e-10 | 9.6165e-10 | 4.222e-10 | 2.3588e-11 | 217339.125
307362.75 | 5.886e-09 | 7.0933e-09 | 1.9605e-10 | 8.8246e-09 | 7.3804e-09 | 3.7054e-10 | 9.5825e-10 | 4.2326e-10 | 2.3491e-11 | 217351.281
307374.906 | 5.8806e-09 | 7.1787e-09 | 1.9599e-10 | 8.8495e-09 | 7.3761e-09 | 3.6948e-10 | 9.5987e-10 | 4.2226e-10 | 2.357e-11 | 217363.437
307387.094 | 5.9163e-09 | 7.1025e-09 | 1.9841e-10 | 8.8008e-09 | 7.455e-09 | 3.6761e-10 | 9.5933e-10 | 4.2166e-10 | 2.3519e-11 | 217375.625
307399.25 | 5.9364e-09 | 7.2057e-09 | 1.9826e-10 | 8.9901e-09 | 7.3367e-09 | 3.7202e-10 | 9.5609e-10 | 4.2111e-10 | 2.3733e-11 | 217387.781
307411.438 | 5.9393e-09 | 7.1657e-09 | 1.9732e-10 | 8.8502e-09 | 7.4239e-09 | 3.7104e-10 | 9.5491e-10 | 4.211e-10 | 2.3483e-11 | 217399.969
307423.594 | 5.8522e-09 | 7.0566e-09 | 1.9409e-10 | 8.8128e-09 | 7.3591e-09 | 3.683e-10 | 9.6015e-10 | 4.2322e-10 | 2.3303e-11 | 217412.125
307435.75 | 5.8582e-09 | 7.1492e-09 | 1.9685e-10 | 8.7691e-09 | 7.3168e-09 | 3.7014e-10 | 9.5393e-10 | 4.2019e-10 | 2.376e-11 | 217424.281
307447.938 | 5.8153e-09 | 7.1119e-09 | 1.9812e-10 | 8.7573e-09 | 7.3457e-09 | 3.731e-10 | 9.5796e-10 | 4.1889e-10 | 2.3738e-11 | 217436.469
307460.094 | 5.8579e-09 | 7.1449e-09 | 1.9475e-10 | 8.8641e-09 | 7.3518e-09 | 3.683e-10 | 9.5214e-10 | 4.1791e-10 | 2.3694e-11 | 217448.625
307472.25 | 5.915e-09 | 7.0469e-09 | 1.9901e-10 | 8.8654e-09 | 7.4808e-09 | 3.6951e-10 | 9.6169e-10 | 4.2608e-10 | 2.3742e-11 | 217460.781
307484.438 | 5.9026e-09 | 7.0904e-09 | 1.9749e-10 | 8.8391e-09 | 7.4309e-09 | 3.6907e-10 | 9.6027e-10 | 4.2218e-10 | 2.3663e-11 | 217472.969
307496.594 | 5.9869e-09 | 7.1294e-09 | 1.9641e-10 | 8.9785e-09 | 7.3295e-09 | 3.6824e-10 | 9.6022e-10 | 4.1545e-10 | 2.3197e-11 | 217485.125
307508.75 | 5.9021e-09 | 7.1412e-09 | 1.9477e-10 | 8.7549e-09 | 7.2577e-09 | 3.6855e-10 | 9.4626e-10 | 4.2698e-10 | 2.3877e-11 | 217497.281
307520.938 | 5.8718e-09 | 7.1055e-09 | 1.9632e-10 | 8.893e-09 | 7.3626e-09 | 3.6461e-10 | 9.4641e-10 | 4.2366e-10 | 2.3735e-11 | 217509.469
307533.094 | 5.91e-09 | 7.0455e-09 | 1.9584e-10 | 8.8093e-09 | 7.4543e-09 | 3.7104e-10 | 9.5851e-10 | 4.2049e-10 | 2.3367e-11 | 217521.625
307545.25 | 5.9131e-09 | 7.1698e-09 | 1.9948e-10 | 8.924e-09 | 7.3938e-09 | 3.7046e-10 | 9.6658e-10 | 4.2572e-10 | 2.373e-11 | 217533.781
307557.438 | 5.9793e-09 | 7.1132e-09 | 1.9648e-10 | 8.8698e-09 | 7.3554e-09 | 3.6906e-10 | 9.6235e-10 | 4.2252e-10 | 2.3685e-11 | 217545.969
307569.594 | 5.8906e-09 | 7.1075e-09 | 1.9592e-10 | 8.9627e-09 | 7.3541e-09 | 3.7132e-10 | 9.7005e-10 | 4.2427e-10 | 2.3429e-11 | 217558.125
307581.75 | 5.9155e-09 | 7.0946e-09 | 1.9573e-10 | 8.9336e-09 | 7.471e-09 | 3.6912e-10 | 9.6021e-10 | 4.2402e-10 | 2.3911e-11 | 217570.281
307593.938 | 5.8651e-09 | 7.1317e-09 | 1.945e-10 | 9.0137e-09 | 7.3145e-09 | 3.6735e-10 | 9.6896e-10 | 4.2123e-10 | 2.359e-11 | 217582.469
307606.094 | 5.8732e-09 | 7.0771e-09 | 1.9653e-10 | 8.9039e-09 | 7.3579e-09 | 3.6872e-10 | 9.6878e-10 | 4.2516e-10 | 2.349e-11 | 217594.625
307618.25 | 6.0259e-09 | 7.0049e-09 | 1.9736e-10 | 8.8462e-09 | 7.3939e-09 | 3.7282e-10 | 9.5824e-10 | 4.2223e-10 | 2.3573e-11 | 217606.781
307630.438 | 5.8619e-09 | 7.0434e-09 | 1.9477e-10 | 8.8511e-09 | 7.2663e-09 | 3.6737e-10 | 9.61e-10 | 4.1845e-10 | 2.3577e-11 | 217618.969
307642.594 | 5.8013e-09 | 7.0447e-09 | 1.9713e-10 | 8.8518e-09 | 7.3801e-09 | 3.6772e-10 | 9.5043e-10 | 4.1896e-10 | 2.3272e-11 | 217631.125
307654.75 | 5.8652e-09 | 7.0943e-09 | 1.9636e-10 | 8.8041e-09 | 7.2587e-09 | 3.6599e-10 | 9.5621e-10 | 4.1942e-10 | 2.3519e-11 | 217643.281
307666.938 | 5.9268e-09 | 7.1548e-09 | 1.9816e-10 | 8.9415e-09 | 7.3507e-09 | 3.7055e-10 | 9.557e-10 | 4.2489e-10 | 2.3482e-11 | 217655.469
307679.094 | 5.9524e-09 | 7.0796e-09 | 1.9674e-10 | 8.9571e-09 | 7.3593e-09 | 3.6967e-10 | 9.5621e-10 | 4.2238e-10 | 2.3592e-11 | 217667.625
307691.25 | 5.8629e-09 | 7.0978e-09 | 1.939e-10 | 8.8842e-09 | 7.3535e-09 | 3.6488e-10 | 9.5593e-10 | 4.2386e-10 | 2.3544e-11 | 217679.781
307703.438 | 5.8667e-09 | 7.0306e-09 | 1.9506e-10 | 8.8734e-09 | 7.3172e-09 | 3.6487e-10 | 9.5148e-10 | 4.1805e-10 | 2.3376e-11 | 217691.969
307715.594 | 5.8909e-09 | 7.0643e-09 | 1.9411e-10 | 8.8283e-09 | 7.2873e-09 | 3.6601e-10 | 9.5946e-10 | 4.2543e-10 | 2.3447e-11 | 217704.125
307727.75 | 5.8262e-09 | 7.0245e-09 | 1.9622e-10 | 8.8249e-09 | 7.3244e-09 | 3.7078e-10 | 9.5873e-10 | 4.2463e-10 | 2.3485e-11 | 217716.281
307739.938 | 5.9412e-09 | 7.0517e-09 | 1.9644e-10 | 8.8456e-09 | 7.2211e-09 | 3.6862e-10 | 9.5826e-10 | 4.2039e-10 | 2.3367e-11 | 217728.469
307752.094 | 5.8626e-09 | 6.9835e-09 | 1.9738e-10 | 8.8429e-09 | 7.3598e-09 | 3.6692e-10 | 9.5023e-10 | 4.2234e-10 | 2.3571e-11 | 217740.625
307764.25 | 5.8641e-09 | 6.9836e-09 | 1.9726e-10 | 8.7968e-09 | 7.3258e-09 | 3.65e-10 | 9.5637e-10 | 4.1971e-10 | 2.3519e-11 | 217752.781
307776.438 | 5.8908e-09 | 7.067e-09 | 1.9668e-10 | 8.8157e-09 | 7.3031e-09 | 3.6202e-10 | 9.5952e-10 | 4.2359e-10 | 2.3494e-11 | 217764.969
307788.594 | 5.8353e-09 | 6.974e-09 | 1.9734e-10 | 8.8825e-09 | 7.2438e-09 | 3.6862e-10 | 9.6086e-10 | 4.2152e-10 | 2.3535e-11 | 217777.125
307800.781 | 5.8861e-09 | 7.0371e-09 | 1.9555e-10 | 8.889e-09 | 7.3433e-09 | 3.6875e-10 | 9.5498e-10 | 4.1922e-10 | 2.3559e-11 | 217789.312
307812.938 | 5.9338e-09 | 7.0587e-09 | 1.9634e-10 | 8.966e-09 | 7.288e-09 | 3.6676e-10 | 9.6722e-10 | 4.2418e-10 | 2.3536e-11 | 217801.469
307825.094 | 5.947e-09 | 7.0684e-09 | 1.9662e-10 | 8.9312e-09 | 7.3052e-09 | 3.6463e-10 | 9.6014e-10 | 4.2355e-10 | 2.3465e-11 | 217813.625
307837.281 | 5.8976e-09 | 7.0014e-09 | 1.9536e-10 | 8.8082e-09 | 7.3572e-09 | 3.6681e-10 | 9.5571e-10 | 4.1899e-10 | 2.3456e-11 | 217825.812
307849.438 | 5.8175e-09 | 7.0528e-09 | 1.9748e-10 | 8.9699e-09 | 7.2926e-09 | 3.6911e-10 | 9.5529e-10 | 4.2152e-10 | 2.3473e-11 | 217837.969
307861.594 | 5.8651e-09 | 7.0223e-09 | 1.9499e-10 | 8.842e-09 | 7.344e-09 | 3.6626e-10 | 9.5784e-10 | 4.2002e-10 | 2.3842e-11 | 217850.125
307873.781 | 5.8888e-09 | 7.0352e-09 | 1.9499e-10 | 8.8555e-09 | 7.4085e-09 | 3.6713e-10 | 9.6147e-10 | 4.2504e-10 | 2.3624e-11 | 217862.312
307885.938 | 5.8659e-09 | 7.0898e-09 | 1.95e-10 | 8.8468e-09 | 7.3558e-09 | 3.6503e-10 | 9.5363e-10 | 4.2367e-10 | 2.3519e-11 | 217874.469
307898.094 | 5.9735e-09 | 7.1438e-09 | 1.9776e-10 | 8.8903e-09 | 7.3418e-09 | 3.7014e-10 | 9.605e-10 | 4.2324e-10 | 2.3519e-11 | 217886.625
307910.281 | 5.8305e-09 | 7.0786e-09 | 1.9683e-10 | 8.9447e-09 | 7.3232e-09 | 3.6867e-10 | 9.5421e-10 | 4.2104e-10 | 2.3545e-11 | 217898.812
307922.438 | 5.8964e-09 | 7.0362e-09 | 1.9599e-10 | 8.957e-09 | 7.4255e-09 | 3.641e-10 | 9.6228e-10 | 4.1916e-10 | 2.3625e-11 | 217910.969
307934.594 | 5.8346e-09 | 7.1015e-09 | 1.9617e-10 | 8.8824e-09 | 7.3188e-09 | 3.6693e-10 | 9.6383e-10 | 4.2199e-10 | 2.3743e-11 | 217923.125
307946.781 | 5.9174e-09 | 7.0069e-09 | 1.9856e-10 | 9.0451e-09 | 7.3481e-09 | 3.7185e-10 | 9.6784e-10 | 4.2999e-10 | 2.3528e-11 | 217935.312
307958.938 | 5.9377e-09 | 7.1077e-09 | 1.982e-10 | 8.9769e-09 | 7.3262e-09 | 3.7205e-10 | 9.5902e-10 | 4.2458e-10 | 2.3592e-11 | 217947.469
307971.094 | 5.9142e-09 | 7.0147e-09 | 1.9765e-10 | 8.954e-09 | 7.3827e-09 | 3.6825e-10 | 9.716e-10 | 4.2498e-10 | 2.3704e-11 | 217959.625
307983.281 | 5.9443e-09 | 7.0296e-09 | 1.9712e-10 | 9.0409e-09 | 7.3524e-09 | 3.6775e-10 | 9.6022e-10 | 4.2327e-10 | 2.3581e-11 | 217971.812
307995.438 | 5.8487e-09 | 7.0411e-09 | 1.9898e-10 | 8.9447e-09 | 7.4114e-09 | 3.6516e-10 | 9.5931e-10 | 4.2824e-10 | 2.3766e-11 | 217983.969
308007.594 | 5.8612e-09 | 6.9438e-09 | 1.9866e-10 | 9.0399e-09 | 7.3305e-09 | 3.6808e-10 | 9.7774e-10 | 4.2504e-10 | 2.3396e-11 | 217996.125
308019.781 | 5.904e-09 | 7.0406e-09 | 1.9753e-10 | 8.9028e-09 | 7.3144e-09 | 3.714e-10 | 9.5709e-10 | 4.3113e-10 | 2.3476e-11 | 218008.312
308031.938 | 5.8219e-09 | 7.0421e-09 | 1.9727e-10 | 9.0049e-09 | 7.2906e-09 | 3.6754e-10 | 9.6724e-10 | 4.2794e-10 | 2.3613e-11 | 218020.469
308044.094 | 5.9394e-09 | 7.069e-09 | 1.9827e-10 | 8.923e-09 | 7.3284e-09 | 3.7034e-10 | 9.5646e-10 | 4.2512e-10 | 2.3488e-11 | 218032.625
308056.281 | 5.8023e-09 | 7.0343e-09 | 1.9918e-10 | 8.8956e-09 | 7.298e-09 | 3.6358e-10 | 9.7211e-10 | 4.3032e-10 | 2.3663e-11 | 218044.812
308068.438 | 5.9661e-09 | 6.9927e-09 | 1.9798e-10 | 9.0618e-09 | 7.3922e-09 | 3.7158e-10 | 9.7559e-10 | 4.2444e-10 | 2.3556e-11 | 218056.969
308080.594 | 5.8727e-09 | 7.0442e-09 | 1.9843e-10 | 9.0294e-09 | 7.2867e-09 | 3.6838e-10 | 9.6471e-10 | 4.2548e-10 | 2.3566e-11 | 218069.125
308092.781 | 5.8515e-09 | 7.0607e-09 | 1.9701e-10 | 9.0928e-09 | 7.4113e-09 | 3.6898e-10 | 9.6244e-10 | 4.2917e-10 | 2.3635e-11 | 218081.312
308104.938 | 5.9631e-09 | 6.9836e-09 | 1.9855e-10 | 9.0242e-09 | 7.3777e-09 | 3.7027e-10 | 9.6324e-10 | 4.2432e-10 | 2.3633e-11 | 218093.469
308117.094 | 5.8267e-09 | 7.1038e-09 | 1.9512e-10 | 8.8642e-09 | 7.3771e-09 | 3.6771e-10 | 9.6992e-10 | 4.2004e-10 | 2.3676e-11 | 218105.625
308129.281 | 5.9457e-09 | 7.059e-09 | 1.9867e-10 | 8.9912e-09 | 7.4111e-09 | 3.6957e-10 | 9.7274e-10 | 4.2768e-10 | 2.387e-11 | 218117.812
308141.438 | 5.8865e-09 | 7.0107e-09 | 1.9921e-10 | 9.042e-09 | 7.2962e-09 | 3.6748e-10 | 9.6732e-10 | 4.3102e-10 | 2.3415e-11 | 218129.969
308153.594 | 5.893e-09 | 7.0765e-09 | 1.9935e-10 | 9.0186e-09 | 7.3237e-09 | 3.7164e-10 | 9.7265e-10 | 4.2498e-10 | 2.3746e-11 | 218142.125
308165.781 | 5.839e-09 | 7.0341e-09 | 1.9636e-10 | 8.9047e-09 | 7.345e-09 | 3.6705e-10 | 9.8088e-10 | 4.2737e-10 | 2.3779e-11 | 218154.312
308177.938 | 5.8083e-09 | 7.0334e-09 | 1.9581e-10 | 9.0202e-09 | 7.3434e-09 | 3.6746e-10 | 9.7058e-10 | 4.3104e-10 | 2.3621e-11 | 218166.469
308190.125 | 5.8053e-09 | 7.0485e-09 | 1.9822e-10 | 9.1009e-09 | 7.3054e-09 | 3.6961e-10 | 9.7331e-10 | 4.2868e-10 | 2.3633e-11 | 218178.656
308202.281 | 5.8351e-09 | 7.0688e-09 | 1.9919e-10 | 9.0653e-09 | 7.3491e-09 | 3.6781e-10 | 9.7256e-10 | 4.2782e-10 | 2.3499e-11 | 218190.812
308214.438 | 5.9286e-09 | 7.0986e-09 | 1.9727e-10 | 8.9314e-09 | 7.3256e-09 | 3.6695e-10 | 9.6859e-10 | 4.2744e-10 | 2.3684e-11 | 218202.969
308226.625 | 5.8677e-09 | 7.099e-09 | 1.97e-10 | 8.9774e-09 | 7.306e-09 | 3.7168e-10 | 9.6795e-10 | 4.2387e-10 | 2.3278e-11 | 218215.156
308238.781 | 5.8943e-09 | 7.0828e-09 | 1.9667e-10 | 8.9292e-09 | 7.3229e-09 | 3.6907e-10 | 9.5564e-10 | 4.2765e-10 | 2.366e-11 | 218227.312
308250.938 | 5.822e-09 | 6.9882e-09 | 1.9703e-10 | 8.9749e-09 | 7.3311e-09 | 3.6666e-10 | 9.7416e-10 | 4.1919e-10 | 2.3356e-11 | 218239.469
308263.125 | 5.9132e-09 | 7.042e-09 | 1.9662e-10 | 8.9446e-09 | 7.355e-09 | 3.6569e-10 | 9.6289e-10 | 4.282e-10 | 2.371e-11 | 218251.656
308275.281 | 5.8789e-09 | 7.0139e-09 | 1.9764e-10 | 8.9187e-09 | 7.2656e-09 | 3.7124e-10 | 9.6625e-10 | 4.2848e-10 | 2.3914e-11 | 218263.812
308287.438 | 5.8511e-09 | 7.0748e-09 | 1.9669e-10 | 9.0257e-09 | 7.2538e-09 | 3.6583e-10 | 9.7473e-10 | 4.2439e-10 | 2.3472e-11 | 218275.969
308299.625 | 5.8698e-09 | 6.9767e-09 | 1.9625e-10 | 8.9576e-09 | 7.2116e-09 | 3.6822e-10 | 9.6125e-10 | 4.2577e-10 | 2.3527e-11 | 218288.156
308311.781 | 5.8374e-09 | 7.0159e-09 | 1.9663e-10 | 8.9185e-09 | 7.2376e-09 | 3.6683e-10 | 9.6196e-10 | 4.2213e-10 | 2.3495e-11 | 218300.312
308323.938 | 5.8496e-09 | 6.9748e-09 | 1.9554e-10 | 9.0148e-09 | 7.3183e-09 | 3.6836e-10 | 9.6933e-10 | 4.242e-10 | 2.3573e-11 | 218312.469
308336.125 | 5.8591e-09 | 6.9617e-09 | 1.9558e-10 | 8.9495e-09 | 7.319e-09 | 3.6769e-10 | 9.6634e-10 | 4.2614e-10 | 2.3309e-11 | 218324.656
308348.281 | 5.7852e-09 | 6.9666e-09 | 1.983e-10 | 8.9217e-09 | 7.3165e-09 | 3.6941e-10 | 9.6274e-10 | 4.2873e-10 | 2.3569e-11 | 218336.812
308360.438 | 5.8474e-09 | 7.093e-09 | 1.9679e-10 | 8.8526e-09 | 7.2732e-09 | 3.6518e-10 | 9.4849e-10 | 4.2052e-10 | 2.354e-11 | 218348.969
308372.625 | 5.8569e-09 | 6.8987e-09 | 1.9588e-10 | 8.8835e-09 | 7.3e-09 | 3.678e-10 | 9.7508e-10 | 4.1841e-10 | 2.3412e-11 | 218361.156
308384.781 | 5.7684e-09 | 6.9943e-09 | 1.9671e-10 | 8.9448e-09 | 7.2493e-09 | 3.6767e-10 | 9.6707e-10 | 4.2385e-10 | 2.3253e-11 | 218373.312
308396.938 | 5.785e-09 | 6.9725e-09 | 1.9726e-10 | 8.8875e-09 | 7.2791e-09 | 3.6274e-10 | 9.6584e-10 | 4.2222e-10 | 2.3324e-11 | 218385.469
308409.125 | 5.8351e-09 | 6.9555e-09 | 1.9637e-10 | 8.8926e-09 | 7.3184e-09 | 3.6593e-10 | 9.7146e-10 | 4.2301e-10 | 2.3322e-11 | 218397.656
308421.281 | 5.7693e-09 | 6.9945e-09 | 1.9767e-10 | 8.878e-09 | 7.2998e-09 | 3.6575e-10 | 9.6191e-10 | 4.2232e-10 | 2.3409e-11 | 218409.812
308433.438 | 5.7974e-09 | 7.0298e-09 | 1.9417e-10 | 8.9189e-09 | 7.2113e-09 | 3.647e-10 | 9.5351e-10 | 4.2168e-10 | 2.3231e-11 | 218421.969
308445.625 | 5.7932e-09 | 6.9595e-09 | 1.9575e-10 | 8.9139e-09 | 7.2565e-09 | 3.6284e-10 | 9.5644e-10 | 4.2239e-10 | 2.329e-11 | 218434.156
308457.781 | 5.8143e-09 | 6.9164e-09 | 1.943e-10 | 8.8846e-09 | 7.2688e-09 | 3.6729e-10 | 9.6379e-10 | 4.255e-10 | 2.3287e-11 | 218446.312
308469.938 | 5.7171e-09 | 6.9695e-09 | 1.9417e-10 | 8.9352e-09 | 7.1607e-09 | 3.6397e-10 | 9.6597e-10 | 4.2717e-10 | 2.3224e-11 | 218458.469
308482.125 | 5.8209e-09 | 6.9021e-09 | 1.955e-10 | 8.8894e-09 | 7.2283e-09 | 3.6321e-10 | 9.6567e-10 | 4.2112e-10 | 2.3548e-11 | 218470.656
308494.281 | 5.8258e-09 | 7.01e-09 | 1.9587e-10 | 8.9493e-09 | 7.2754e-09 | 3.6517e-10 | 9.5891e-10 | 4.1975e-10 | 2.3456e-11 | 218482.812
308506.438 | 5.7846e-09 | 6.9855e-09 | 1.9656e-10 | 8.9988e-09 | 7.3107e-09 | 3.6267e-10 | 9.6918e-10 | 4.2266e-10 | 2.342e-11 | 218494.969
308518.625 | 5.7802e-09 | 6.9615e-09 | 1.9625e-10 | 8.9946e-09 | 7.24e-09 | 3.6445e-10 | 9.6112e-10 | 4.19e-10 | 2.3479e-11 | 218507.156
308530.781 | 5.8008e-09 | 6.9762e-09 | 1.9482e-10 | 8.9486e-09 | 7.293e-09 | 3.6671e-10 | 9.6237e-10 | 4.1961e-10 | 2.3688e-11 | 218519.312
308542.938 | 5.7746e-09 | 7.0075e-09 | 1.9714e-10 | 8.9146e-09 | 7.3279e-09 | 3.6785e-10 | 9.7363e-10 | 4.2471e-10 | 2.3188e-11 | 218531.469
308555.125 | 5.823e-09 | 6.9292e-09 | 1.9599e-10 | 9.0085e-09 | 7.2819e-09 | 3.6745e-10 | 9.695e-10 | 4.2484e-10 | 2.3493e-11 | 218543.656
308567.281 | 5.7325e-09 | 6.9287e-09 | 1.9696e-10 | 8.9219e-09 | 7.2669e-09 | 3.6517e-10 | 9.6397e-10 | 4.2576e-10 | 2.3656e-11 | 218555.812
308579.469 | 5.8089e-09 | 6.9484e-09 | 1.9636e-10 | 8.8763e-09 | 7.3039e-09 | 3.664e-10 | 9.5837e-10 | 4.2248e-10 | 2.3436e-11 | 218568
308591.625 | 5.8062e-09 | 7.0613e-09 | 1.9577e-10 | 8.9774e-09 | 7.315e-09 | 3.6952e-10 | 9.6933e-10 | 4.2535e-10 | 2.3266e-11 | 218580.156
308603.781 | 5.8526e-09 | 7.0594e-09 | 1.9806e-10 | 9.0017e-09 | 7.3404e-09 | 3.6474e-10 | 9.6115e-10 | 4.2332e-10 | 2.3401e-11 | 218592.312
308615.969 | 5.7828e-09 | 7.0611e-09 | 1.9837e-10 | 8.9337e-09 | 7.2522e-09 | 3.66e-10 | 9.709e-10 | 4.2579e-10 | 2.3367e-11 | 218604.5
308628.125 | 5.8734e-09 | 6.9989e-09 | 1.9654e-10 | 8.9374e-09 | 7.2318e-09 | 3.7001e-10 | 9.6376e-10 | 4.2769e-10 | 2.3388e-11 | 218616.656
308640.281 | 5.8229e-09 | 7.07e-09 | 1.9652e-10 | 8.9177e-09 | 7.3007e-09 | 3.6796e-10 | 9.6425e-10 | 4.2779e-10 | 2.3385e-11 | 218628.812
308652.469 | 5.8208e-09 | 7.0679e-09 | 1.9715e-10 | 9.0035e-09 | 7.3084e-09 | 3.6686e-10 | 9.7533e-10 | 4.2549e-10 | 2.3262e-11 | 218641
308664.625 | 5.881e-09 | 6.9964e-09 | 1.9713e-10 | 8.9398e-09 | 7.3372e-09 | 3.6595e-10 | 9.6182e-10 | 4.2394e-10 | 2.3272e-11 | 218653.156
308676.781 | 5.8888e-09 | 7.0689e-09 | 1.9841e-10 | 8.9761e-09 | 7.3753e-09 | 3.649e-10 | 9.6521e-10 | 4.2411e-10 | 2.3543e-11 | 218665.312
308688.969 | 5.8306e-09 | 7.0065e-09 | 1.979e-10 | 8.9222e-09 | 7.2488e-09 | 3.6342e-10 | 9.6593e-10 | 4.2149e-10 | 2.3805e-11 | 218677.5
308701.125 | 5.8335e-09 | 7.0065e-09 | 1.9689e-10 | 8.8764e-09 | 7.2708e-09 | 3.6785e-10 | 9.6194e-10 | 4.2076e-10 | 2.3655e-11 | 218689.656
308713.281 | 5.9057e-09 | 7.0345e-09 | 1.9681e-10 | 8.9582e-09 | 7.4249e-09 | 3.6524e-10 | 9.6172e-10 | 4.2826e-10 | 2.3635e-11 | 218701.812
308725.469 | 5.8494e-09 | 6.9876e-09 | 1.9671e-10 | 8.9254e-09 | 7.2558e-09 | 3.6769e-10 | 9.6636e-10 | 4.2269e-10 | 2.3503e-11 | 218714
308737.625 | 5.7934e-09 | 7.006e-09 | 1.9754e-10 | 8.8082e-09 | 7.2283e-09 | 3.672e-10 | 9.6431e-10 | 4.2575e-10 | 2.3484e-11 | 218726.156
308749.781 | 5.8156e-09 | 7.072e-09 | 1.977e-10 | 8.9278e-09 | 7.3013e-09 | 3.7324e-10 | 9.6682e-10 | 4.2377e-10 | 2.36e-11 | 218738.312
308761.969 | 5.8495e-09 | 7.0455e-09 | 1.969e-10 | 8.8827e-09 | 7.3102e-09 | 3.6677e-10 | 9.6125e-10 | 4.2384e-10 | 2.3295e-11 | 218750.5
308774.125 | 5.8411e-09 | 6.9857e-09 | 1.9838e-10 | 8.8556e-09 | 7.3072e-09 | 3.668e-10 | 9.5444e-10 | 4.1672e-10 | 2.3149e-11 | 218762.656
308786.281 | 5.873e-09 | 7.0746e-09 | 1.9696e-10 | 8.7723e-09 | 7.2948e-09 | 3.6646e-10 | 9.632e-10 | 4.2187e-10 | 2.3878e-11 | 218774.812
308798.469 | 5.7921e-09 | 7.0309e-09 | 1.9426e-10 | 8.7711e-09 | 7.3295e-09 | 3.6893e-10 | 9.661e-10 | 4.2586e-10 | 2.3463e-11 | 218787
308810.625 | 5.9006e-09 | 7e-09 | 1.9928e-10 | 8.8976e-09 | 7.3511e-09 | 3.6802e-10 | 9.5923e-10 | 4.2369e-10 | 2.3648e-11 | 218799.156
308822.781 | 5.8282e-09 | 7.0251e-09 | 1.9704e-10 | 8.9767e-09 | 7.2867e-09 | 3.6926e-10 | 9.5196e-10 | 4.2129e-10 | 2.3694e-11 | 218811.312
308834.969 | 5.8468e-09 | 7.0356e-09 | 1.9513e-10 | 9.076e-09 | 7.3058e-09 | 3.6799e-10 | 9.5783e-10 | 4.2173e-10 | 2.3527e-11 | 218823.5
308847.125 | 5.8763e-09 | 7.0247e-09 | 1.9577e-10 | 8.8489e-09 | 7.3626e-09 | 3.6987e-10 | 9.6808e-10 | 4.2357e-10 | 2.3307e-11 | 218835.656
308859.281 | 5.8048e-09 | 7.1403e-09 | 1.9652e-10 | 8.8452e-09 | 7.3277e-09 | 3.6744e-10 | 9.6051e-10 | 4.2606e-10 | 2.3796e-11 | 218847.812
308871.469 | 5.8955e-09 | 7.108e-09 | 1.965e-10 | 8.9594e-09 | 7.266e-09 | 3.678e-10 | 9.5702e-10 | 4.2547e-10 | 2.355e-11 | 218860
308883.625 | 5.9089e-09 | 7.1089e-09 | 1.9638e-10 | 8.9069e-09 | 7.3453e-09 | 3.6996e-10 | 9.6681e-10 | 4.2205e-10 | 2.3295e-11 | 218872.156
308895.781 | 5.8328e-09 | 7.0632e-09 | 1.9961e-10 | 8.9846e-09 | 7.3831e-09 | 3.6527e-10 | 9.6022e-10 | 4.2118e-10 | 2.3568e-11 | 218884.312
308907.969 | 5.9381e-09 | 7.0043e-09 | 1.9732e-10 | 8.7417e-09 | 7.2874e-09 | 3.6907e-10 | 9.6706e-10 | 4.2405e-10 | 2.3343e-11 | 218896.5
308920.125 | 5.8907e-09 | 7.0588e-09 | 1.9814e-10 | 8.8804e-09 | 7.3947e-09 | 3.708e-10 | 9.6734e-10 | 4.1881e-10 | 2.373e-11 | 218908.656
308932.313 | 5.8715e-09 | 7.1804e-09 | 1.9823e-10 | 8.9017e-09 | 7.3613e-09 | 3.6771e-10 | 9.518e-10 | 4.1995e-10 | 2.3639e-11 | 218920.844
308944.469 | 5.925e-09 | 7.0869e-09 | 1.9627e-10 | 8.9041e-09 | 7.406e-09 | 3.6956e-10 | 9.7422e-10 | 4.2313e-10 | 2.3405e-11 | 218933
308956.625 | 5.9019e-09 | 7.0386e-09 | 1.9582e-10 | 8.875e-09 | 7.3523e-09 | 3.647e-10 | 9.6071e-10 | 4.2203e-10 | 2.3371e-11 | 218945.156
308968.813 | 5.8609e-09 | 7.0667e-09 | 1.9798e-10 | 8.7869e-09 | 7.2656e-09 | 3.6527e-10 | 9.6628e-10 | 4.2534e-10 | 2.394e-11 | 218957.344
308980.969 | 5.8523e-09 | 7.0227e-09 | 1.984e-10 | 8.9328e-09 | 7.2978e-09 | 3.6986e-10 | 9.6328e-10 | 4.2235e-10 | 2.3657e-11 | 218969.5
308993.125 | 5.8848e-09 | 7.11e-09 | 1.9822e-10 | 8.8877e-09 | 7.3238e-09 | 3.6856e-10 | 9.5802e-10 | 4.2209e-10 | 2.3733e-11 | 218981.656
309005.313 | 5.8448e-09 | 7.0738e-09 | 1.9713e-10 | 8.9013e-09 | 7.3632e-09 | 3.6633e-10 | 9.6575e-10 | 4.2036e-10 | 2.3548e-11 | 218993.844
309017.469 | 5.8518e-09 | 7.1122e-09 | 1.9843e-10 | 8.8553e-09 | 7.4017e-09 | 3.6794e-10 | 9.6619e-10 | 4.2387e-10 | 2.3526e-11 | 219006
309029.625 | 5.8905e-09 | 7.0371e-09 | 1.9823e-10 | 8.9773e-09 | 7.346e-09 | 3.669e-10 | 9.6171e-10 | 4.1966e-10 | 2.3411e-11 | 219018.156
309041.813 | 5.8232e-09 | 7.0803e-09 | 1.9589e-10 | 8.8051e-09 | 7.3749e-09 | 3.684e-10 | 9.6549e-10 | 4.175e-10 | 2.3432e-11 | 219030.344
309053.969 | 5.8489e-09 | 7.0563e-09 | 1.9742e-10 | 8.8007e-09 | 7.4255e-09 | 3.6219e-10 | 9.5764e-10 | 4.1857e-10 | 2.3485e-11 | 219042.5
309066.125 | 5.8872e-09 | 7.0472e-09 | 1.9561e-10 | 8.731e-09 | 7.334e-09 | 3.6326e-10 | 9.4959e-10 | 4.1779e-10 | 2.3565e-11 | 219054.656
309078.313 | 5.8304e-09 | 7.1239e-09 | 1.9718e-10 | 8.8891e-09 | 7.3823e-09 | 3.6688e-10 | 9.6383e-10 | 4.1742e-10 | 2.3489e-11 | 219066.844
309090.469 | 5.9414e-09 | 7.1348e-09 | 1.9727e-10 | 8.8069e-09 | 7.3844e-09 | 3.7172e-10 | 9.581e-10 | 4.1806e-10 | 2.3502e-11 | 219079
309102.625 | 5.8118e-09 | 7.0873e-09 | 1.9727e-10 | 8.7481e-09 | 7.3925e-09 | 3.6926e-10 | 9.6196e-10 | 4.1927e-10 | 2.3657e-11 | 219091.156
309114.813 | 5.8731e-09 | 7.1767e-09 | 1.9514e-10 | 8.8863e-09 | 7.3215e-09 | 3.6762e-10 | 9.5291e-10 | 4.1935e-10 | 2.3427e-11 | 219103.344
309126.969 | 5.8867e-09 | 7.1266e-09 | 1.9434e-10 | 8.7487e-09 | 7.3793e-09 | 3.6576e-10 | 9.5257e-10 | 4.1988e-10 | 2.3407e-11 | 219115.5
309139.125 | 5.8282e-09 | 7.1208e-09 | 1.9664e-10 | 8.8853e-09 | 7.3387e-09 | 3.6952e-10 | 9.6242e-10 | 4.2016e-10 | 2.3494e-11 | 219127.656
309151.313 | 5.7706e-09 | 7.1318e-09 | 1.971e-10 | 8.787e-09 | 7.4177e-09 | 3.7071e-10 | 9.4936e-10 | 4.2065e-10 | 2.3387e-11 | 219139.844
309163.469 | 5.9274e-09 | 7.0987e-09 | 1.9765e-10 | 8.8859e-09 | 7.3111e-09 | 3.6971e-10 | 9.5674e-10 | 4.1638e-10 | 2.3681e-11 | 219152
309175.625 | 5.8268e-09 | 7.0842e-09 | 1.974e-10 | 8.9129e-09 | 7.3837e-09 | 3.641e-10 | 9.4944e-10 | 4.1922e-10 | 2.3412e-11 | 219164.156
309187.813 | 5.9039e-09 | 7.112e-09 | 1.9441e-10 | 8.7918e-09 | 7.3536e-09 | 3.6936e-10 | 9.5957e-10 | 4.1902e-10 | 2.3395e-11 | 219176.344
309199.969 | 5.9187e-09 | 7.0524e-09 | 1.9701e-10 | 8.8214e-09 | 7.4188e-09 | 3.6553e-10 | 9.536e-10 | 4.2104e-10 | 2.353e-11 | 219188.5
309212.125 | 5.9356e-09 | 7.207e-09 | 1.9625e-10 | 8.7816e-09 | 7.37e-09 | 3.6933e-10 | 9.6957e-10 | 4.2125e-10 | 2.3716e-11 | 219200.656
309224.313 | 5.9389e-09 | 7.223e-09 | 1.9562e-10 | 8.7661e-09 | 7.4095e-09 | 3.6813e-10 | 9.5067e-10 | 4.1898e-10 | 2.3563e-11 | 219212.844
309236.469 | 5.9154e-09 | 7.1737e-09 | 1.9578e-10 | 8.6976e-09 | 7.3807e-09 | 3.7101e-10 | 9.4972e-10 | 4.156e-10 | 2.3524e-11 | 219225
309248.625 | 5.9384e-09 | 7.1211e-09 | 1.9671e-10 | 8.783e-09 | 7.3509e-09 | 3.6767e-10 | 9.4556e-10 | 4.1814e-10 | 2.3457e-11 | 219237.156
309260.813 | 5.9284e-09 | 7.1047e-09 | 1.9571e-10 | 8.8199e-09 | 7.37e-09 | 3.6938e-10 | 9.5549e-10 | 4.2083e-10 | 2.3266e-11 | 219249.344
309272.969 | 5.9177e-09 | 7.172e-09 | 1.9577e-10 | 8.9064e-09 | 7.3396e-09 | 3.685e-10 | 9.4276e-10 | 4.1643e-10 | 2.3807e-11 | 219261.5
309285.125 | 5.894e-09 | 7.1024e-09 | 1.9644e-10 | 8.8723e-09 | 7.3587e-09 | 3.6562e-10 | 9.4439e-10 | 4.1814e-10 | 2.3593e-11 | 219273.656
309297.313 | 5.8749e-09 | 7.1403e-09 | 1.9593e-10 | 8.7289e-09 | 7.414e-09 | 3.6867e-10 | 9.5653e-10 | 4.1721e-10 | 2.3521e-11 | 219285.844
309309.469 | 5.8738e-09 | 7.2045e-09 | 1.9508e-10 | 8.8239e-09 | 7.3898e-09 | 3.7002e-10 | 9.5652e-10 | 4.1804e-10 | 2.3277e-11 | 219298
309321.656 | 5.8521e-09 | 7.2011e-09 | 1.9864e-10 | 8.7919e-09 | 7.4813e-09 | 3.6676e-10 | 9.5954e-10 | 4.186e-10 | 2.3355e-11 | 219310.187
309333.813 | 5.8829e-09 | 7.1344e-09 | 1.9561e-10 | 8.7631e-09 | 7.3115e-09 | 3.7025e-10 | 9.422e-10 | 4.1797e-10 | 2.3477e-11 | 219322.344
309345.969 | 5.93e-09 | 7.1712e-09 | 1.969e-10 | 8.6946e-09 | 7.3606e-09 | 3.6646e-10 | 9.5265e-10 | 4.1822e-10 | 2.3314e-11 | 219334.5
309358.156 | 5.9101e-09 | 7.089e-09 | 1.9711e-10 | 8.7766e-09 | 7.3467e-09 | 3.6493e-10 | 9.5193e-10 | 4.1299e-10 | 2.3781e-11 | 219346.687
309370.313 | 5.9016e-09 | 7.1436e-09 | 1.9715e-10 | 8.6646e-09 | 7.3848e-09 | 3.6918e-10 | 9.5566e-10 | 4.1885e-10 | 2.3397e-11 | 219358.844
309382.469 | 5.8813e-09 | 7.1795e-09 | 1.9704e-10 | 8.7257e-09 | 7.456e-09 | 3.8821e-10 | 9.5196e-10 | 4.1842e-10 | 2.4053e-11 | 219371
309394.656 | 5.9335e-09 | 7.1967e-09 | 1.9995e-10 | 8.8456e-09 | 7.3593e-09 | 3.8742e-10 | 9.5205e-10 | 4.1678e-10 | 2.3551e-11 | 219383.187
309406.813 | 5.9304e-09 | 7.068e-09 | 1.9782e-10 | 8.7486e-09 | 7.3934e-09 | 3.8321e-10 | 9.5408e-10 | 4.1158e-10 | 2.3717e-11 | 219395.344
309418.969 | 5.9296e-09 | 7.1326e-09 | 1.9865e-10 | 8.7533e-09 | 7.4165e-09 | 3.8343e-10 | 9.584e-10 | 4.1771e-10 | 2.3832e-11 | 219407.5
309431.156 | 5.9259e-09 | 7.0983e-09 | 1.954e-10 | 8.7053e-09 | 7.4241e-09 | 3.813e-10 | 9.6353e-10 | 4.1717e-10 | 2.3517e-11 | 219419.687
309443.313 | 5.9419e-09 | 7.1805e-09 | 1.9716e-10 | 8.7857e-09 | 7.3967e-09 | 3.8389e-10 | 9.4596e-10 | 4.1667e-10 | 2.3548e-11 | 219431.844
309455.469 | 5.869e-09 | 7.1751e-09 | 1.9931e-10 | 8.7868e-09 | 7.3817e-09 | 3.7561e-10 | 9.5e-10 | 4.1899e-10 | 2.3421e-11 | 219444
309467.656 | 5.8449e-09 | 7.1427e-09 | 1.9833e-10 | 8.7603e-09 | 7.3285e-09 | 3.7638e-10 | 9.4622e-10 | 4.1184e-10 | 2.3495e-11 | 219456.187
309479.813 | 5.8974e-09 | 7.1271e-09 | 1.9763e-10 | 8.6744e-09 | 7.3743e-09 | 3.7655e-10 | 9.4472e-10 | 4.1871e-10 | 2.3386e-11 | 219468.344
309491.969 | 5.9262e-09 | 7.1497e-09 | 1.9666e-10 | 8.7463e-09 | 7.3723e-09 | 3.7117e-10 | 9.4553e-10 | 4.1345e-10 | 2.325e-11 | 219480.5
309504.156 | 5.9113e-09 | 7.0645e-09 | 1.9824e-10 | 8.7322e-09 | 7.3567e-09 | 3.7058e-10 | 9.4284e-10 | 4.167e-10 | 2.3478e-11 | 219492.687
309516.313 | 5.9266e-09 | 7.1213e-09 | 1.9494e-10 | 8.7032e-09 | 7.4081e-09 | 3.7231e-10 | 9.3709e-10 | 4.1755e-10 | 2.3496e-11 | 219504.844
309528.469 | 5.8698e-09 | 7.07e-09 | 1.9554e-10 | 8.6449e-09 | 7.2978e-09 | 3.6829e-10 | 9.4866e-10 | 4.1141e-10 | 2.3435e-11 | 219517
309540.656 | 5.8697e-09 | 7.0702e-09 | 1.9493e-10 | 8.7854e-09 | 7.3549e-09 | 3.7023e-10 | 9.5161e-10 | 4.1216e-10 | 2.3436e-11 | 219529.187
309552.813 | 5.8992e-09 | 7.0725e-09 | 1.9661e-10 | 8.7146e-09 | 7.3516e-09 | 3.7265e-10 | 9.3895e-10 | 4.1321e-10 | 2.3413e-11 | 219541.344
309564.969 | 5.8576e-09 | 7.047e-09 | 1.9656e-10 | 8.7379e-09 | 7.2116e-09 | 3.7023e-10 | 9.3666e-10 | 4.1541e-10 | 2.3728e-11 | 219553.5
309577.156 | 5.9669e-09 | 7.1157e-09 | 1.9504e-10 | 8.6359e-09 | 7.2917e-09 | 3.6761e-10 | 9.4025e-10 | 4.1235e-10 | 2.3414e-11 | 219565.687
309589.313 | 5.8363e-09 | 7.0179e-09 | 1.9575e-10 | 8.6937e-09 | 7.3461e-09 | 3.6977e-10 | 9.4974e-10 | 4.1875e-10 | 2.3542e-11 | 219577.844
309601.469 | 5.8783e-09 | 6.9672e-09 | 1.9348e-10 | 8.6866e-09 | 7.2516e-09 | 3.6725e-10 | 9.552e-10 | 4.137e-10 | 2.3487e-11 | 219590
309613.656 | 5.931e-09 | 7.033e-09 | 1.9651e-10 | 8.6916e-09 | 7.3785e-09 | 3.6992e-10 | 9.4222e-10 | 4.1532e-10 | 2.3599e-11 | 219602.187
309625.813 | 5.8986e-09 | 7.1173e-09 | 1.9271e-10 | 8.712e-09 | 7.3877e-09 | 3.6711e-10 | 9.473e-10 | 4.1048e-10 | 2.3301e-11 | 219614.344
309637.969 | 5.9212e-09 | 7.0411e-09 | 1.9641e-10 | 8.6712e-09 | 7.3043e-09 | 3.6991e-10 | 9.3551e-10 | 4.1384e-10 | 2.3629e-11 | 219626.5
309650.156 | 5.901e-09 | 7.1952e-09 | 1.9589e-10 | 8.6206e-09 | 7.3914e-09 | 3.6518e-10 | 9.4025e-10 | 4.1268e-10 | 2.3246e-11 | 219638.687
309662.313 | 5.8987e-09 | 7.1431e-09 | 1.9779e-10 | 8.6431e-09 | 7.3382e-09 | 3.645e-10 | 9.5054e-10 | 4.1585e-10 | 2.3524e-11 | 219650.844
309674.469 | 5.8963e-09 | 7.0621e-09 | 1.9519e-10 | 8.6419e-09 | 7.3427e-09 | 3.6996e-10 | 9.5942e-10 | 4.0891e-10 | 2.3615e-11 | 219663
309686.656 | 5.8806e-09 | 7.0382e-09 | 1.9359e-10 | 8.6436e-09 | 7.261e-09 | 3.7137e-10 | 9.4559e-10 | 4.1078e-10 | 2.3183e-11 | 219675.187
309698.813 | 5.9167e-09 | 7.0104e-09 | 1.9607e-10 | 8.7415e-09 | 7.4117e-09 | 3.6611e-10 | 9.3494e-10 | 4.0991e-10 | 2.3503e-11 | 219687.344
309711 | 5.9965e-09 | 7.1045e-09 | 1.9636e-10 | 8.653e-09 | 7.4524e-09 | 3.6698e-10 | 9.4376e-10 | 4.1397e-10 | 2.3477e-11 | 219699.531
309723.156 | 5.9518e-09 | 7.1076e-09 | 1.9485e-10 | 8.599e-09 | 7.3364e-09 | 3.6647e-10 | 9.3603e-10 | 4.1344e-10 | 2.3566e-11 | 219711.687
309735.313 | 5.8722e-09 | 7.1225e-09 | 1.96e-10 | 8.798e-09 | 7.4575e-09 | 3.6682e-10 | 9.3654e-10 | 4.1693e-10 | 2.3604e-11 | 219723.844
309747.5 | 5.892e-09 | 7.1103e-09 | 1.949e-10 | 8.6081e-09 | 7.3763e-09 | 3.6862e-10 | 9.4505e-10 | 4.1439e-10 | 2.3272e-11 | 219736.031
309759.656 | 5.9031e-09 | 7.1409e-09 | 1.9374e-10 | 8.6267e-09 | 7.4038e-09 | 3.6813e-10 | 9.3886e-10 | 4.1092e-10 | 2.3639e-11 | 219748.187
309771.813 | 5.8861e-09 | 7.1066e-09 | 1.9437e-10 | 8.6568e-09 | 7.4007e-09 | 3.6914e-10 | 9.3799e-10 | 4.1538e-10 | 2.3204e-11 | 219760.344
309784 | 5.9409e-09 | 7.1072e-09 | 1.9453e-10 | 8.6693e-09 | 7.3878e-09 | 3.6925e-10 | 9.4382e-10 | 4.1649e-10 | 2.3244e-11 | 219772.531
309796.156 | 5.9332e-09 | 7.079e-09 | 1.951e-10 | 8.7602e-09 | 7.3226e-09 | 3.6483e-10 | 9.4542e-10 | 4.1756e-10 | 2.3831e-11 | 219784.687
309808.313 | 5.9449e-09 | 7.1371e-09 | 1.9705e-10 | 8.6549e-09 | 7.3762e-09 | 3.7317e-10 | 9.428e-10 | 4.1458e-10 | 2.3851e-11 | 219796.844
309820.5 | 5.9231e-09 | 7.2306e-09 | 1.9415e-10 | 8.6309e-09 | 7.3909e-09 | 3.6932e-10 | 9.3712e-10 | 4.1591e-10 | 2.3707e-11 | 219809.031
309832.656 | 5.9056e-09 | 7.1661e-09 | 1.9585e-10 | 8.7107e-09 | 7.3182e-09 | 3.6646e-10 | 9.4173e-10 | 4.1258e-10 | 2.346e-11 | 219821.187
309844.813 | 5.9599e-09 | 7.184e-09 | 1.9628e-10 | 8.5813e-09 | 7.3297e-09 | 3.653e-10 | 9.4336e-10 | 4.0957e-10 | 2.3511e-11 | 219833.344
309857 | 5.986e-09 | 7.1618e-09 | 1.9657e-10 | 8.5871e-09 | 7.2964e-09 | 3.6906e-10 | 9.3411e-10 | 4.1389e-10 | 2.3484e-11 | 219845.531
309869.156 | 5.917e-09 | 7.042e-09 | 1.9436e-10 | 8.6334e-09 | 7.3613e-09 | 3.6631e-10 | 9.3386e-10 | 4.1141e-10 | 2.3495e-11 | 219857.687
309881.313 | 5.8994e-09 | 7.1659e-09 | 1.927e-10 | 8.7089e-09 | 7.3465e-09 | 3.6892e-10 | 9.257e-10 | 4.1267e-10 | 2.3483e-11 | 219869.844
309893.5 | 5.8868e-09 | 7.1303e-09 | 1.9407e-10 | 8.6517e-09 | 7.3354e-09 | 3.6988e-10 | 9.3929e-10 | 4.1477e-10 | 2.3662e-11 | 219882.031
309905.656 | 5.8995e-09 | 7.0856e-09 | 1.9551e-10 | 8.5976e-09 | 7.3845e-09 | 3.6958e-10 | 9.3837e-10 | 4.0705e-10 | 2.3398e-11 | 219894.187
309917.813 | 5.8671e-09 | 7.1223e-09 | 1.9535e-10 | 8.513e-09 | 7.2829e-09 | 3.6492e-10 | 9.3192e-10 | 4.1225e-10 | 2.349e-11 | 219906.344
309930 | 5.8828e-09 | 7.0675e-09 | 1.9417e-10 | 8.6216e-09 | 7.2949e-09 | 3.6565e-10 | 9.4011e-10 | 4.0703e-10 | 2.3363e-11 | 219918.531
309942.156 | 5.8488e-09 | 7.0825e-09 | 1.9298e-10 | 8.6408e-09 | 7.3456e-09 | 3.6578e-10 | 9.4055e-10 | 4.1023e-10 | 2.3621e-11 | 219930.687
309954.313 | 5.8629e-09 | 7.1234e-09 | 1.9384e-10 | 8.6961e-09 | 7.4401e-09 | 3.6435e-10 | 9.3997e-10 | 4.1377e-10 | 2.3302e-11 | 219942.844
309966.5 | 5.9322e-09 | 7.0696e-09 | 1.9401e-10 | 8.5935e-09 | 7.3155e-09 | 3.6472e-10 | 9.4371e-10 | 4.1004e-10 | 2.3499e-11 | 219955.031
309978.656 | 5.8388e-09 | 7.0651e-09 | 1.9315e-10 | 8.5276e-09 | 7.3274e-09 | 3.6484e-10 | 9.4203e-10 | 4.0636e-10 | 2.3376e-11 | 219967.187
309990.813 | 5.8349e-09 | 7.1463e-09 | 1.9293e-10 | 8.6097e-09 | 7.2891e-09 | 3.6936e-10 | 9.3963e-10 | 4.1076e-10 | 2.3383e-11 | 219979.344
310003 | 5.9623e-09 | 7.0384e-09 | 1.9507e-10 | 8.7161e-09 | 7.3275e-09 | 3.687e-10 | 9.3529e-10 | 4.1235e-10 | 2.3349e-11 | 219991.531
310015.156 | 5.9393e-09 | 7.1173e-09 | 1.9761e-10 | 8.767e-09 | 7.4311e-09 | 3.6712e-10 | 9.3737e-10 | 4.1477e-10 | 2.3696e-11 | 220003.687
310027.313 | 5.9712e-09 | 7.0432e-09 | 1.9474e-10 | 8.7545e-09 | 7.3316e-09 | 3.6458e-10 | 9.2818e-10 | 4.1242e-10 | 2.3357e-11 | 220015.844
310039.5 | 5.9342e-09 | 7.0287e-09 | 1.9345e-10 | 8.6562e-09 | 7.3723e-09 | 3.7109e-10 | 9.4785e-10 | 4.1083e-10 | 2.3302e-11 | 220028.031
310051.656 | 5.9206e-09 | 7.0696e-09 | 1.9473e-10 | 8.7324e-09 | 7.306e-09 | 3.698e-10 | 9.3619e-10 | 4.1351e-10 | 2.3767e-11 | 220040.187
310063.813 | 5.8403e-09 | 7.1285e-09 | 1.9648e-10 | 8.6864e-09 | 7.3867e-09 | 3.6934e-10 | 9.3995e-10 | 4.1247e-10 | 2.3621e-11 | 220052.344
310076 | 5.8252e-09 | 7.068e-09 | 1.9428e-10 | 8.6379e-09 | 7.3782e-09 | 3.6743e-10 | 9.3835e-10 | 4.0956e-10 | 2.3525e-11 | 220064.531
310088.156 | 5.8683e-09 | 7.0583e-09 | 1.9435e-10 | 8.634e-09 | 7.3787e-09 | 3.7077e-10 | 9.3252e-10 | 4.1356e-10 | 2.3444e-11 | 220076.687
310100.344 | 5.8901e-09 | 7.1653e-09 | 1.9436e-10 | 8.6358e-09 | 7.4253e-09 | 3.7162e-10 | 9.4106e-10 | 4.161e-10 | 2.368e-11 | 220088.875
310112.5 | 5.8906e-09 | 7.1553e-09 | 1.9543e-10 | 8.6788e-09 | 7.3426e-09 | 3.6981e-10 | 9.4379e-10 | 4.1511e-10 | 2.3194e-11 | 220101.031
310124.656 | 5.9171e-09 | 7.1663e-09 | 1.9375e-10 | 8.7126e-09 | 7.3671e-09 | 3.6846e-10 | 9.3344e-10 | 4.112e-10 | 2.3555e-11 | 220113.187
310136.844 | 5.9054e-09 | 7.0718e-09 | 1.9343e-10 | 8.7262e-09 | 7.3266e-09 | 3.6778e-10 | 9.3671e-10 | 4.1324e-10 | 2.3367e-11 | 220125.375
310149 | 5.8458e-09 | 7.078e-09 | 1.9208e-10 | 8.652e-09 | 7.4254e-09 | 3.7151e-10 | 9.3783e-10 | 4.0871e-10 | 2.3301e-11 | 220137.531
310161.156 | 5.9161e-09 | 7.17e-09 | 1.928e-10 | 8.5845e-09 | 7.3657e-09 | 3.7142e-10 | 9.53e-10 | 4.0867e-10 | 2.3832e-11 | 220149.687
310173.344 | 5.9789e-09 | 7.1701e-09 | 1.9531e-10 | 8.5977e-09 | 7.372e-09 | 3.6756e-10 | 9.4755e-10 | 4.1179e-10 | 2.3476e-11 | 220161.875
310185.5 | 5.8463e-09 | 7.1097e-09 | 1.9681e-10 | 8.5243e-09 | 7.4052e-09 | 3.6985e-10 | 9.3615e-10 | 4.1396e-10 | 2.3701e-11 | 220174.031
310197.656 | 5.8905e-09 | 7.1932e-09 | 1.9524e-10 | 8.6544e-09 | 7.4145e-09 | 3.6852e-10 | 9.4346e-10 | 4.1094e-10 | 2.3473e-11 | 220186.187
310209.844 | 5.9276e-09 | 7.0844e-09 | 1.9442e-10 | 8.6552e-09 | 7.396e-09 | 3.6923e-10 | 9.4506e-10 | 4.1171e-10 | 2.3546e-11 | 220198.375
310222 | 5.9434e-09 | 7.0741e-09 | 1.9772e-10 | 8.5561e-09 | 7.415e-09 | 3.7172e-10 | 9.4019e-10 | 4.1142e-10 | 2.376e-11 | 220210.531
310234.156 | 5.8662e-09 | 7.0809e-09 | 1.964e-10 | 8.6165e-09 | 7.3693e-09 | 3.7192e-10 | 9.4553e-10 | 4.1758e-10 | 2.341e-11 | 220222.687
310246.344 | 5.8744e-09 | 7.0696e-09 | 1.9366e-10 | 8.6051e-09 | 7.3861e-09 | 3.6587e-10 | 9.3448e-10 | 4.1178e-10 | 2.3516e-11 | 220234.875
310258.5 | 5.876e-09 | 7.0928e-09 | 1.9511e-10 | 8.6056e-09 | 7.3458e-09 | 3.6915e-10 | 9.4126e-10 | 4.1206e-10 | 2.3622e-11 | 220247.031
310270.656 | 5.8956e-09 | 7.0698e-09 | 1.9547e-10 | 8.6306e-09 | 7.3804e-09 | 3.7012e-10 | 9.4517e-10 | 4.1054e-10 | 2.3536e-11 | 220259.187
310282.844 | 5.8456e-09 | 7.044e-09 | 1.9354e-10 | 8.5755e-09 | 7.3053e-09 | 3.7199e-10 | 9.2751e-10 | 4.127e-10 | 2.3312e-11 | 220271.375
310295 | 5.8806e-09 | 7.123e-09 | 1.9446e-10 | 8.6712e-09 | 7.367e-09 | 3.6508e-10 | 9.3593e-10 | 4.1383e-10 | 2.3476e-11 | 220283.531
310307.156 | 5.9393e-09 | 7.1337e-09 | 1.9463e-10 | 8.625e-09 | 7.335e-09 | 3.6931e-10 | 9.3512e-10 | 4.0626e-10 | 2.3614e-11 | 220295.687
310319.344 | 5.9684e-09 | 7.0546e-09 | 1.9672e-10 | 8.6074e-09 | 7.377e-09 | 3.6502e-10 | 9.3713e-10 | 4.0921e-10 | 2.3373e-11 | 220307.875
310331.5 | 5.9096e-09 | 7.1293e-09 | 1.9586e-10 | 8.569e-09 | 7.3968e-09 | 3.6087e-10 | 9.4058e-10 | 4.1192e-10 | 2.3588e-11 | 220320.031
310343.656 | 5.9436e-09 | 7.0943e-09 | 1.9644e-10 | 8.7181e-09 | 7.3046e-09 | 3.6851e-10 | 9.4458e-10 | 4.1471e-10 | 2.352e-11 | 220332.187
310355.844 | 5.8166e-09 | 7.044e-09 | 1.9344e-10 | 8.6004e-09 | 7.3752e-09 | 3.6932e-10 | 9.3781e-10 | 4.0858e-10 | 2.3726e-11 | 220344.375
310368 | 5.8492e-09 | 7.0885e-09 | 1.9409e-10 | 8.5782e-09 | 7.3469e-09 | 3.6662e-10 | 9.3818e-10 | 4.1205e-10 | 2.3343e-11 | 220356.531
310380.156 | 5.9234e-09 | 7.062e-09 | 1.9459e-10 | 8.6102e-09 | 7.3345e-09 | 3.6747e-10 | 9.3555e-10 | 4.0869e-10 | 2.3493e-11 | 220368.687
310392.344 | 5.8891e-09 | 7.1367e-09 | 1.948e-10 | 8.5741e-09 | 7.366e-09 | 3.6836e-10 | 9.3279e-10 | 4.0748e-10 | 2.345e-11 | 220380.875
310404.5 | 5.8787e-09 | 7.1051e-09 | 1.9451e-10 | 8.6242e-09 | 7.3505e-09 | 3.7085e-10 | 9.3513e-10 | 4.1202e-10 | 2.3127e-11 | 220393.031
310416.656 | 5.9302e-09 | 7.1423e-09 | 1.938e-10 | 8.5965e-09 | 7.2817e-09 | 3.6894e-10 | 9.2592e-10 | 4.0784e-10 | 2.3441e-11 | 220405.187
310428.844 | 5.953e-09 | 7.049e-09 | 1.9489e-10 | 8.6451e-09 | 7.2928e-09 | 3.6749e-10 | 9.4634e-10 | 4.0915e-10 | 2.3472e-11 | 220417.375
310441 | 5.9281e-09 | 7.015e-09 | 1.9637e-10 | 8.6037e-09 | 7.342e-09 | 3.6841e-10 | 9.3438e-10 | 4.1453e-10 | 2.3527e-11 | 220429.531
310453.188 | 5.9126e-09 | 7.0774e-09 | 1.9351e-10 | 8.5699e-09 | 7.3324e-09 | 3.6904e-10 | 9.4456e-10 | 4.1109e-10 | 2.3205e-11 | 220441.719
310465.344 | 5.8384e-09 | 7.0923e-09 | 1.9472e-10 | 8.656e-09 | 7.3481e-09 | 3.6294e-10 | 9.3536e-10 | 4.114e-10 | 2.3448e-11 | 220453.875
310477.5 | 5.9014e-09 | 7.0497e-09 | 1.9228e-10 | 8.5593e-09 | 7.4232e-09 | 3.6506e-10 | 9.3345e-10 | 4.1319e-10 | 2.3381e-11 | 220466.031
310489.688 | 5.8911e-09 | 7.149e-09 | 1.9737e-10 | 8.6012e-09 | 7.3066e-09 | 3.723e-10 | 9.3808e-10 | 4.1536e-10 | 2.3612e-11 | 220478.219
310501.844 | 5.8992e-09 | 7.0783e-09 | 1.914e-10 | 8.6875e-09 | 7.3728e-09 | 3.705e-10 | 9.2986e-10 | 4.1378e-10 | 2.3392e-11 | 220490.375
310514 | 5.8217e-09 | 7.0793e-09 | 1.9446e-10 | 8.5785e-09 | 7.3397e-09 | 3.6828e-10 | 9.4347e-10 | 4.1253e-10 | 2.3338e-11 | 220502.531
310526.188 | 5.8788e-09 | 7.1402e-09 | 1.9396e-10 | 8.5789e-09 | 7.3693e-09 | 3.6465e-10 | 9.3844e-10 | 4.0981e-10 | 2.3365e-11 | 220514.719
310538.344 | 5.9258e-09 | 7.1373e-09 | 1.9256e-10 | 8.6451e-09 | 7.3383e-09 | 3.6471e-10 | 9.347e-10 | 4.1411e-10 | 2.346e-11 | 220526.875
310550.5 | 5.9843e-09 | 7.1748e-09 | 1.9438e-10 | 8.5569e-09 | 7.3301e-09 | 3.652e-10 | 9.408e-10 | 4.1242e-10 | 2.3506e-11 | 220539.031
310562.688 | 5.8988e-09 | 7.0993e-09 | 1.9746e-10 | 8.6349e-09 | 7.3693e-09 | 3.6363e-10 | 9.4451e-10 | 4.115e-10 | 2.3606e-11 | 220551.219
310574.844 | 5.8735e-09 | 7.1214e-09 | 1.9568e-10 | 8.6079e-09 | 7.4221e-09 | 3.7365e-10 | 9.4865e-10 | 4.1132e-10 | 2.3668e-11 | 220563.375
310587 | 5.8472e-09 | 7.0609e-09 | 1.9473e-10 | 8.5921e-09 | 7.3305e-09 | 3.6798e-10 | 9.3481e-10 | 4.1257e-10 | 2.3647e-11 | 220575.531
310599.188 | 5.8729e-09 | 7.1081e-09 | 1.9777e-10 | 8.5063e-09 | 7.3071e-09 | 3.6812e-10 | 9.3715e-10 | 4.1205e-10 | 2.3241e-11 | 220587.719
310611.344 | 5.8839e-09 | 7.092e-09 | 1.9478e-10 | 8.5303e-09 | 7.3588e-09 | 3.6621e-10 | 9.308e-10 | 4.12e-10 | 2.3675e-11 | 220599.875
310623.5 | 5.911e-09 | 7.0527e-09 | 1.92e-10 | 8.4993e-09 | 7.3456e-09 | 3.6521e-10 | 9.4533e-10 | 4.1092e-10 | 2.3283e-11 | 220612.031
310635.688 | 5.832e-09 | 7.0594e-09 | 1.9422e-10 | 8.5482e-09 | 7.2777e-09 | 3.677e-10 | 9.4096e-10 | 4.0928e-10 | 2.3429e-11 | 220624.219
310647.844 | 5.9071e-09 | 7.0507e-09 | 1.934e-10 | 8.6291e-09 | 7.333e-09 | 3.674e-10 | 9.4155e-10 | 4.0929e-10 | 2.3785e-11 | 220636.375
310660 | 5.8709e-09 | 7.0911e-09 | 1.9276e-10 | 8.6036e-09 | 7.3778e-09 | 3.6362e-10 | 9.3205e-10 | 4.0872e-10 | 2.3712e-11 | 220648.531
310672.188 | 5.8867e-09 | 7.0563e-09 | 1.9342e-10 | 8.5737e-09 | 7.3925e-09 | 3.6606e-10 | 9.4196e-10 | 4.126e-10 | 2.3196e-11 | 220660.719
310684.344 | 5.8276e-09 | 7.0842e-09 | 1.9623e-10 | 8.6333e-09 | 7.3932e-09 | 3.6684e-10 | 9.4698e-10 | 4.1237e-10 | 2.3536e-11 | 220672.875
310696.5 | 5.8282e-09 | 7.0587e-09 | 1.9407e-10 | 8.5049e-09 | 7.3026e-09 | 3.6382e-10 | 9.3519e-10 | 4.1395e-10 | 2.3292e-11 | 220685.031
310708.688 | 5.8759e-09 | 7.0051e-09 | 1.9493e-10 | 8.5633e-09 | 7.3119e-09 | 3.689e-10 | 9.4289e-10 | 4.1029e-10 | 2.3585e-11 | 220697.219
310720.844 | 5.9739e-09 | 7.1912e-09 | 1.9553e-10 | 8.6475e-09 | 7.3403e-09 | 3.6894e-10 | 9.4755e-10 | 4.0898e-10 | 2.3711e-11 | 220709.375
310733 | 5.8858e-09 | 7.1487e-09 | 1.918e-10 | 8.5845e-09 | 7.3589e-09 | 3.6586e-10 | 9.3314e-10 | 4.1083e-10 | 2.357e-11 | 220721.531
310745.188 | 5.9471e-09 | 7.0617e-09 | 1.9269e-10 | 8.5773e-09 | 7.3525e-09 | 3.6712e-10 | 9.3737e-10 | 4.1354e-10 | 2.3392e-11 | 220733.719
310757.344 | 5.8983e-09 | 7.1303e-09 | 1.9535e-10 | 8.6497e-09 | 7.3484e-09 | 3.7002e-10 | 9.4237e-10 | 4.0896e-10 | 2.3334e-11 | 220745.875
310769.5 | 5.8964e-09 | 7.0981e-09 | 1.9397e-10 | 8.6471e-09 | 7.3269e-09 | 3.6613e-10 | 9.2754e-10 | 4.1342e-10 | 2.3317e-11 | 220758.031
310781.688 | 5.9182e-09 | 7.0697e-09 | 1.9373e-10 | 8.5496e-09 | 7.3597e-09 | 3.6472e-10 | 9.4464e-10 | 4.152e-10 | 2.3478e-11 | 220770.219
310793.844 | 5.8846e-09 | 7.1222e-09 | 1.943e-10 | 8.5598e-09 | 7.3402e-09 | 3.6839e-10 | 9.3488e-10 | 4.0813e-10 | 2.3504e-11 | 220782.375
310806 | 5.8228e-09 | 7.0894e-09 | 1.9608e-10 | 8.6295e-09 | 7.3466e-09 | 3.6899e-10 | 9.3674e-10 | 4.0722e-10 | 2.3255e-11 | 220794.531
310818.188 | 5.8802e-09 | 7.0628e-09 | 1.9381e-10 | 8.5867e-09 | 7.2899e-09 | 3.6849e-10 | 9.4188e-10 | 4.1238e-10 | 2.3427e-11 | 220806.719
310830.344 | 5.8597e-09 | 6.9813e-09 | 1.9406e-10 | 8.606e-09 | 7.3332e-09 | 3.6523e-10 | 9.4062e-10 | 4.1126e-10 | 2.3569e-11 | 220818.875
310842.531 | 5.9454e-09 | 7.1221e-09 | 1.9233e-10 | 8.5342e-09 | 7.4273e-09 | 3.6646e-10 | 9.484e-10 | 4.0904e-10 | 2.3587e-11 | 220831.062
310854.688 | 5.9308e-09 | 7.1093e-09 | 1.9522e-10 | 8.638e-09 | 7.2745e-09 | 3.6365e-10 | 9.4134e-10 | 4.1009e-10 | 2.3461e-11 | 220843.219
310866.844 | 5.8686e-09 | 7.0416e-09 | 1.948e-10 | 8.6114e-09 | 7.2351e-09 | 3.691e-10 | 9.382e-10 | 4.0581e-10 | 2.3106e-11 | 220855.375
310879.031 | 5.9001e-09 | 7.0565e-09 | 1.9349e-10 | 8.5465e-09 | 7.2533e-09 | 3.6602e-10 | 9.3808e-10 | 4.1734e-10 | 2.341e-11 | 220867.562
310891.188 | 5.8163e-09 | 7.1262e-09 | 1.9404e-10 | 8.6156e-09 | 7.348e-09 | 3.6915e-10 | 9.3543e-10 | 4.1473e-10 | 2.3401e-11 | 220879.719
310903.344 | 5.8521e-09 | 7.0309e-09 | 1.9225e-10 | 8.6891e-09 | 7.4363e-09 | 3.7049e-10 | 9.454e-10 | 4.1742e-10 | 2.3299e-11 | 220891.875
310915.531 | 5.919e-09 | 7.138e-09 | 1.9403e-10 | 8.6756e-09 | 7.3424e-09 | 3.6705e-10 | 9.3507e-10 | 4.1063e-10 | 2.3487e-11 | 220904.062
310927.688 | 5.8806e-09 | 6.9951e-09 | 1.9382e-10 | 8.6658e-09 | 7.3741e-09 | 3.6626e-10 | 9.397e-10 | 4.0867e-10 | 2.3396e-11 | 220916.219
310939.844 | 5.9709e-09 | 7.1271e-09 | 1.9509e-10 | 8.5937e-09 | 7.3617e-09 | 3.6363e-10 | 9.3689e-10 | 4.15e-10 | 2.3442e-11 | 220928.375
310952.031 | 5.9144e-09 | 7.0787e-09 | 1.9453e-10 | 8.5901e-09 | 7.3427e-09 | 3.6268e-10 | 9.4362e-10 | 4.1518e-10 | 2.3466e-11 | 220940.562
310964.188 | 5.9046e-09 | 7.0783e-09 | 1.9514e-10 | 8.6711e-09 | 7.4501e-09 | 3.6707e-10 | 9.4284e-10 | 4.1124e-10 | 2.3471e-11 | 220952.719
310976.344 | 5.9083e-09 | 7.072e-09 | 1.9252e-10 | 8.6776e-09 | 7.3777e-09 | 3.6747e-10 | 9.3943e-10 | 4.163e-10 | 2.3241e-11 | 220964.875
310988.531 | 5.9049e-09 | 7.0851e-09 | 1.9494e-10 | 8.678e-09 | 7.3312e-09 | 3.6609e-10 | 9.3982e-10 | 4.1448e-10 | 2.3431e-11 | 220977.062
311000.688 | 5.875e-09 | 7.0982e-09 | 1.9353e-10 | 8.6162e-09 | 7.358e-09 | 3.6652e-10 | 9.4217e-10 | 4.1317e-10 | 2.3781e-11 | 220989.219
311012.844 | 5.8426e-09 | 7.0979e-09 | 1.9702e-10 | 8.6444e-09 | 7.4351e-09 | 3.6762e-10 | 9.4379e-10 | 4.105e-10 | 2.3375e-11 | 221001.375
311025.031 | 5.9275e-09 | 7.1059e-09 | 1.9559e-10 | 8.7024e-09 | 7.4471e-09 | 3.7381e-10 | 9.4662e-10 | 4.1312e-10 | 2.3535e-11 | 221013.562
311037.188 | 5.9296e-09 | 7.1187e-09 | 1.9424e-10 | 8.5889e-09 | 7.3291e-09 | 3.7022e-10 | 9.3095e-10 | 4.1174e-10 | 2.3534e-11 | 221025.719
311049.344 | 5.8775e-09 | 7.1759e-09 | 1.9734e-10 | 8.6249e-09 | 7.359e-09 | 3.6785e-10 | 9.4603e-10 | 4.1429e-10 | 2.3434e-11 | 221037.875
311061.531 | 5.9592e-09 | 7.0677e-09 | 1.9467e-10 | 8.7206e-09 | 7.4114e-09 | 3.6687e-10 | 9.5104e-10 | 4.1668e-10 | 2.3493e-11 | 221050.062
311073.688 | 5.8855e-09 | 7.0863e-09 | 1.963e-10 | 8.7652e-09 | 7.3803e-09 | 3.6945e-10 | 9.4869e-10 | 4.1464e-10 | 2.3889e-11 | 221062.219
311085.844 | 5.9086e-09 | 7.0685e-09 | 1.9519e-10 | 8.7621e-09 | 7.3347e-09 | 3.6852e-10 | 9.5473e-10 | 4.1563e-10 | 2.3661e-11 | 221074.375
311098.031 | 5.8779e-09 | 7.0552e-09 | 1.9652e-10 | 8.6797e-09 | 7.4462e-09 | 3.6984e-10 | 9.5133e-10 | 4.1583e-10 | 2.3531e-11 | 221086.562
311110.188 | 5.9688e-09 | 7.1664e-09 | 1.9684e-10 | 8.7399e-09 | 7.3943e-09 | 3.6864e-10 | 9.4726e-10 | 4.1473e-10 | 2.3618e-11 | 221098.719
311122.344 | 6.0089e-09 | 7.1171e-09 | 1.9599e-10 | 8.7294e-09 | 7.399e-09 | 3.6971e-10 | 9.4707e-10 | 4.1707e-10 | 2.3513e-11 | 221110.875
311134.531 | 5.9214e-09 | 7.1173e-09 | 1.9311e-10 | 8.8405e-09 | 7.395e-09 | 3.7097e-10 | 9.4878e-10 | 4.1024e-10 | 2.3582e-11 | 221123.062
311146.688 | 5.9351e-09 | 7.0973e-09 | 1.9472e-10 | 8.7126e-09 | 7.4009e-09 | 3.6885e-10 | 9.3728e-10 | 4.2129e-10 | 2.4013e-11 | 221135.219
311158.844 | 5.9099e-09 | 7.1448e-09 | 1.9608e-10 | 8.732e-09 | 7.3026e-09 | 3.7025e-10 | 9.4757e-10 | 4.1859e-10 | 2.365e-11 | 221147.375
311171.031 | 5.9406e-09 | 7.0279e-09 | 1.9479e-10 | 8.7084e-09 | 7.4081e-09 | 3.6814e-10 | 9.4188e-10 | 4.1426e-10 | 2.3799e-11 | 221159.562
311183.188 | 5.845e-09 | 7.1247e-09 | 1.9594e-10 | 8.8025e-09 | 7.3172e-09 | 3.6878e-10 | 9.4421e-10 | 4.1281e-10 | 2.3901e-11 | 221171.719
311195.344 | 5.8931e-09 | 7.0604e-09 | 1.978e-10 | 8.9033e-09 | 7.3778e-09 | 3.6728e-10 | 9.5145e-10 | 4.1635e-10 | 2.3933e-11 | 221183.875
311207.531 | 5.9406e-09 | 7.0466e-09 | 1.9718e-10 | 8.672e-09 | 7.3602e-09 | 3.6552e-10 | 9.5349e-10 | 4.1779e-10 | 2.362e-11 | 221196.062
311219.688 | 5.9254e-09 | 7.1227e-09 | 1.9583e-10 | 8.7115e-09 | 7.3194e-09 | 3.6865e-10 | 9.5054e-10 | 4.1552e-10 | 2.3718e-11 | 221208.219
311231.875 | 5.87e-09 | 7.038e-09 | 1.9626e-10 | 8.7859e-09 | 7.4762e-09 | 3.7079e-10 | 9.5335e-10 | 4.1488e-10 | 2.3687e-11 | 221220.406
311244.031 | 5.951e-09 | 7.0378e-09 | 1.9593e-10 | 8.7315e-09 | 7.3505e-09 | 3.6886e-10 | 9.4681e-10 | 4.1775e-10 | 2.4032e-11 | 221232.562
311256.188 | 5.884e-09 | 7.1395e-09 | 1.9593e-10 | 8.7447e-09 | 7.385e-09 | 3.6632e-10 | 9.4231e-10 | 4.1178e-10 | 2.3335e-11 | 221244.719
311268.375 | 5.8804e-09 | 7.0764e-09 | 1.9243e-10 | 8.6079e-09 | 7.3697e-09 | 3.6591e-10 | 9.4768e-10 | 4.1544e-10 | 2.3345e-11 | 221256.906
311280.531 | 5.9681e-09 | 7.1029e-09 | 1.9452e-10 | 8.6359e-09 | 7.256e-09 | 3.6738e-10 | 9.4375e-10 | 4.1656e-10 | 2.3435e-11 | 221269.062
311292.688 | 5.898e-09 | 7.0516e-09 | 1.9581e-10 | 8.6615e-09 | 7.3496e-09 | 3.6443e-10 | 9.3777e-10 | 4.1674e-10 | 2.3654e-11 | 221281.219
311304.875 | 5.8931e-09 | 7.0257e-09 | 1.9539e-10 | 8.6618e-09 | 7.3866e-09 | 3.6752e-10 | 9.3788e-10 | 4.1674e-10 | 2.361e-11 | 221293.406
311317.031 | 5.846e-09 | 7.1451e-09 | 1.948e-10 | 8.6594e-09 | 7.3004e-09 | 3.6374e-10 | 9.3902e-10 | 4.1401e-10 | 2.3606e-11 | 221305.562
311329.188 | 5.9089e-09 | 7.1263e-09 | 1.9447e-10 | 8.6104e-09 | 7.3114e-09 | 3.6448e-10 | 9.4728e-10 | 4.1079e-10 | 2.3444e-11 | 221317.719
311341.375 | 5.8259e-09 | 7.1349e-09 | 1.9307e-10 | 8.8373e-09 | 7.3279e-09 | 3.6982e-10 | 9.4672e-10 | 4.1382e-10 | 2.3862e-11 | 221329.906
311353.531 | 5.9039e-09 | 7.0818e-09 | 1.9333e-10 | 8.7454e-09 | 7.302e-09 | 3.6224e-10 | 9.4924e-10 | 4.1389e-10 | 2.371e-11 | 221342.062
311365.688 | 5.8448e-09 | 7.0035e-09 | 1.9573e-10 | 8.6232e-09 | 7.2341e-09 | 3.6626e-10 | 9.4372e-10 | 4.1346e-10 | 2.3707e-11 | 221354.219
311377.875 | 5.8966e-09 | 7.08e-09 | 1.9659e-10 | 8.771e-09 | 7.3291e-09 | 3.6956e-10 | 9.3522e-10 | 4.1493e-10 | 2.3719e-11 | 221366.406
311390.031 | 5.8416e-09 | 6.9781e-09 | 1.9631e-10 | 8.6298e-09 | 7.3128e-09 | 3.651e-10 | 9.5111e-10 | 4.1605e-10 | 2.3516e-11 | 221378.562
311402.188 | 5.8564e-09 | 7.0683e-09 | 1.9615e-10 | 8.7054e-09 | 7.3392e-09 | 3.7032e-10 | 9.4656e-10 | 4.177e-10 | 2.3625e-11 | 221390.719
311414.375 | 5.8816e-09 | 7.0263e-09 | 1.9364e-10 | 8.6235e-09 | 7.3678e-09 | 3.6739e-10 | 9.4548e-10 | 4.1265e-10 | 2.3606e-11 | 221402.906
311426.531 | 5.8955e-09 | 7.0808e-09 | 1.9612e-10 | 8.6587e-09 | 7.3649e-09 | 3.7007e-10 | 9.4561e-10 | 4.1188e-10 | 2.3662e-11 | 221415.062
311438.688 | 5.8186e-09 | 7.0091e-09 | 1.9469e-10 | 8.6059e-09 | 7.2729e-09 | 3.6331e-10 | 9.4273e-10 | 4.1312e-10 | 2.3312e-11 | 221427.219
311450.875 | 5.8188e-09 | 7.0494e-09 | 1.9369e-10 | 8.6804e-09 | 7.3149e-09 | 3.6997e-10 | 9.4237e-10 | 4.0912e-10 | 2.3763e-11 | 221439.406
311463.031 | 5.863e-09 | 7.0644e-09 | 1.9489e-10 | 8.7983e-09 | 7.3396e-09 | 3.676e-10 | 9.5115e-10 | 4.1465e-10 | 2.3677e-11 | 221451.562
311475.188 | 5.9317e-09 | 7.1002e-09 | 1.9686e-10 | 8.7515e-09 | 7.3814e-09 | 3.6624e-10 | 9.5e-10 | 4.1594e-10 | 2.3424e-11 | 221463.719
311487.375 | 5.9295e-09 | 7.114e-09 | 1.9494e-10 | 8.7224e-09 | 7.3405e-09 | 3.6777e-10 | 9.4035e-10 | 4.1666e-10 | 2.3829e-11 | 221475.906
311499.531 | 5.9018e-09 | 7.0605e-09 | 1.9496e-10 | 8.7327e-09 | 7.3648e-09 | 3.6531e-10 | 9.5519e-10 | 4.1404e-10 | 2.3716e-11 | 221488.062
311511.688 | 5.9179e-09 | 7.2166e-09 | 1.932e-10 | 8.7136e-09 | 7.3452e-09 | 3.6918e-10 | 9.5524e-10 | 4.2008e-10 | 2.3697e-11 | 221500.219
311523.875 | 5.9279e-09 | 7.1735e-09 | 1.9351e-10 | 8.8547e-09 | 7.3683e-09 | 3.6566e-10 | 9.574e-10 | 4.1514e-10 | 2.3475e-11 | 221512.406
311536.031 | 5.8809e-09 | 7.0841e-09 | 1.9566e-10 | 8.8914e-09 | 7.3446e-09 | 3.6873e-10 | 9.5708e-10 | 4.1832e-10 | 2.3624e-11 | 221524.562
311548.188 | 5.9725e-09 | 7.1159e-09 | 1.966e-10 | 8.8422e-09 | 7.3694e-09 | 3.6833e-10 | 9.5611e-10 | 4.1838e-10 | 2.3699e-11 | 221536.719
311560.375 | 5.8314e-09 | 7.0335e-09 | 1.9649e-10 | 8.7781e-09 | 7.3379e-09 | 3.6858e-10 | 9.4636e-10 | 4.1601e-10 | 2.3529e-11 | 221548.906
311572.531 | 5.8623e-09 | 7.0752e-09 | 1.9585e-10 | 8.7349e-09 | 7.3327e-09 | 3.7123e-10 | 9.6741e-10 | 4.209e-10 | 2.3664e-11 | 221561.062
311584.688 | 5.8575e-09 | 7.0796e-09 | 1.9512e-10 | 8.7764e-09 | 7.4022e-09 | 3.7124e-10 | 9.5618e-10 | 4.1854e-10 | 2.3518e-11 | 221573.219
311596.875 | 5.8586e-09 | 6.9917e-09 | 1.9599e-10 | 8.7277e-09 | 7.3006e-09 | 3.6971e-10 | 9.5507e-10 | 4.2107e-10 | 2.3724e-11 | 221585.406
311609.031 | 5.9028e-09 | 7.0692e-09 | 1.979e-10 | 8.7564e-09 | 7.4488e-09 | 3.6643e-10 | 9.5882e-10 | 4.1907e-10 | 2.3712e-11 | 221597.562
311621.219 | 5.8668e-09 | 7.1579e-09 | 1.9622e-10 | 8.6986e-09 | 7.2895e-09 | 3.6821e-10 | 9.5436e-10 | 4.1579e-10 | 2.3824e-11 | 221609.75
311633.375 | 5.8462e-09 | 7.009e-09 | 1.972e-10 | 8.7023e-09 | 7.414e-09 | 3.6998e-10 | 9.525e-10 | 4.2086e-10 | 2.3699e-11 | 221621.906
311645.531 | 5.8709e-09 | 7.1099e-09 | 1.9458e-10 | 8.6608e-09 | 7.3344e-09 | 3.7005e-10 | 9.541e-10 | 4.1918e-10 | 2.3769e-11 | 221634.062
311657.719 | 5.9295e-09 | 7.0615e-09 | 1.9556e-10 | 8.7798e-09 | 7.3288e-09 | 3.6667e-10 | 9.6289e-10 | 4.1734e-10 | 2.3874e-11 | 221646.25
311669.875 | 5.9301e-09 | 7.0543e-09 | 1.9717e-10 | 8.8411e-09 | 7.3563e-09 | 3.6399e-10 | 9.65e-10 | 4.1766e-10 | 2.3565e-11 | 221658.406
311682.031 | 5.7952e-09 | 6.9951e-09 | 1.984e-10 | 8.8018e-09 | 7.311e-09 | 3.6979e-10 | 9.5627e-10 | 4.2334e-10 | 2.3759e-11 | 221670.562
311694.219 | 5.8687e-09 | 6.9765e-09 | 1.9702e-10 | 8.853e-09 | 7.3017e-09 | 3.6811e-10 | 9.5863e-10 | 4.2284e-10 | 2.3702e-11 | 221682.75
311706.375 | 5.8427e-09 | 7.0662e-09 | 1.9836e-10 | 8.8643e-09 | 7.3734e-09 | 3.7156e-10 | 9.5708e-10 | 4.2293e-10 | 2.3456e-11 | 221694.906
311718.531 | 6.0206e-09 | 6.9335e-09 | 1.9718e-10 | 8.9361e-09 | 7.3219e-09 | 3.6982e-10 | 9.5421e-10 | 4.2032e-10 | 2.3547e-11 | 221707.062
311730.719 | 5.9241e-09 | 6.995e-09 | 1.9518e-10 | 8.7453e-09 | 7.3677e-09 | 3.6962e-10 | 9.6291e-10 | 4.2369e-10 | 2.3701e-11 | 221719.25
311742.875 | 5.8421e-09 | 6.9762e-09 | 1.9594e-10 | 8.7609e-09 | 7.3134e-09 | 3.6569e-10 | 9.5554e-10 | 4.1656e-10 | 2.3555e-11 | 221731.406
311755.031 | 5.8503e-09 | 7.0095e-09 | 1.9594e-10 | 8.8138e-09 | 7.3018e-09 | 3.6653e-10 | 9.5621e-10 | 4.2384e-10 | 2.3502e-11 | 221743.562
311767.219 | 5.9257e-09 | 7.0286e-09 | 1.964e-10 | 8.8824e-09 | 7.3343e-09 | 3.69e-10 | 9.5357e-10 | 4.1796e-10 | 2.3617e-11 | 221755.75
311779.375 | 5.8961e-09 | 7.0102e-09 | 1.935e-10 | 8.8687e-09 | 7.3887e-09 | 3.6833e-10 | 9.5584e-10 | 4.2062e-10 | 2.3855e-11 | 221767.906
311791.531 | 5.8243e-09 | 6.9649e-09 | 1.9779e-10 | 8.8324e-09 | 7.3578e-09 | 3.6744e-10 | 9.6214e-10 | 4.206e-10 | 2.359e-11 | 221780.062
311803.719 | 5.8969e-09 | 7.0686e-09 | 1.9541e-10 | 8.7611e-09 | 7.3414e-09 | 3.6924e-10 | 9.5533e-10 | 4.1999e-10 | 2.3661e-11 | 221792.25
311815.875 | 5.9081e-09 | 7.0119e-09 | 1.9584e-10 | 8.8142e-09 | 7.3556e-09 | 3.6867e-10 | 9.61e-10 | 4.1892e-10 | 2.3673e-11 | 221804.406
311828.031 | 5.8946e-09 | 7.0152e-09 | 1.9432e-10 | 8.762e-09 | 7.2626e-09 | 3.6963e-10 | 9.5346e-10 | 4.1376e-10 | 2.3658e-11 | 221816.562
311840.219 | 5.7916e-09 | 6.9692e-09 | 1.9507e-10 | 8.8788e-09 | 7.2814e-09 | 3.6972e-10 | 9.4809e-10 | 4.2011e-10 | 2.3312e-11 | 221828.75
311852.375 | 5.8301e-09 | 7.0266e-09 | 1.9559e-10 | 8.8263e-09 | 7.3621e-09 | 3.6495e-10 | 9.6646e-10 | 4.2489e-10 | 2.3807e-11 | 221840.906
311864.531 | 5.796e-09 | 6.9478e-09 | 1.9438e-10 | 8.7487e-09 | 7.3357e-09 | 3.6587e-10 | 9.5122e-10 | 4.1857e-10 | 2.3677e-11 | 221853.062
311876.719 | 5.8529e-09 | 6.9369e-09 | 1.94e-10 | 8.7251e-09 | 7.3896e-09 | 3.674e-10 | 9.4497e-10 | 4.2301e-10 | 2.3424e-11 | 221865.25
311888.875 | 5.8582e-09 | 7.0037e-09 | 1.9788e-10 | 8.7847e-09 | 7.2944e-09 | 3.6886e-10 | 9.54e-10 | 4.1961e-10 | 2.3582e-11 | 221877.406
311901.031 | 5.9121e-09 | 6.9892e-09 | 1.9642e-10 | 8.7864e-09 | 7.2333e-09 | 3.6796e-10 | 9.5791e-10 | 4.2e-10 | 2.3409e-11 | 221889.562
311913.219 | 5.8683e-09 | 7.043e-09 | 1.9514e-10 | 8.8125e-09 | 7.4092e-09 | 3.6546e-10 | 9.5248e-10 | 4.2281e-10 | 2.3752e-11 | 221901.75
311925.375 | 5.8415e-09 | 7.0717e-09 | 1.9801e-10 | 8.8107e-09 | 7.4073e-09 | 3.6498e-10 | 9.5615e-10 | 4.2034e-10 | 2.3265e-11 | 221913.906
311937.531 | 5.9006e-09 | 6.9601e-09 | 1.9563e-10 | 8.7736e-09 | 7.327e-09 | 3.6608e-10 | 9.5912e-10 | 4.171e-10 | 2.3585e-11 | 221926.062
311949.719 | 5.7813e-09 | 6.9617e-09 | 1.9649e-10 | 8.7572e-09 | 7.3176e-09 | 3.6425e-10 | 9.4818e-10 | 4.1491e-10 | 2.3838e-11 | 221938.25
311961.875 | 5.7987e-09 | 7.0317e-09 | 1.9622e-10 | 8.867e-09 | 7.3088e-09 | 3.7052e-10 | 9.5311e-10 | 4.1824e-10 | 2.3797e-11 | 221950.406
311974.063 | 5.7937e-09 | 7.0557e-09 | 1.9473e-10 | 8.833e-09 | 7.2621e-09 | 3.6687e-10 | 9.4983e-10 | 4.1683e-10 | 2.3593e-11 | 221962.594
311986.219 | 5.8898e-09 | 6.9589e-09 | 1.9594e-10 | 8.8419e-09 | 7.3156e-09 | 3.6598e-10 | 9.5438e-10 | 4.1971e-10 | 2.3581e-11 | 221974.75
311998.375 | 5.8415e-09 | 7.0338e-09 | 1.9684e-10 | 8.8251e-09 | 7.296e-09 | 3.6976e-10 | 9.62e-10 | 4.1619e-10 | 2.364e-11 | 221986.906
312010.563 | 5.8735e-09 | 6.9493e-09 | 1.9646e-10 | 8.8695e-09 | 7.3461e-09 | 3.6783e-10 | 9.618e-10 | 4.1932e-10 | 2.3505e-11 | 221999.094
312022.719 | 5.8422e-09 | 7.0031e-09 | 1.9879e-10 | 8.8559e-09 | 7.3424e-09 | 3.6745e-10 | 9.5122e-10 | 4.1915e-10 | 2.3262e-11 | 222011.25
312034.875 | 5.8561e-09 | 7.0356e-09 | 1.9527e-10 | 8.8762e-09 | 7.3566e-09 | 3.6604e-10 | 9.6182e-10 | 4.1968e-10 | 2.36e-11 | 222023.406
312047.063 | 5.9659e-09 | 6.9715e-09 | 1.9761e-10 | 8.8915e-09 | 7.3886e-09 | 3.7019e-10 | 9.6345e-10 | 4.212e-10 | 2.3613e-11 | 222035.594
312059.219 | 5.8847e-09 | 7.0494e-09 | 1.9505e-10 | 8.7984e-09 | 7.3241e-09 | 3.6694e-10 | 9.5556e-10 | 4.1745e-10 | 2.383e-11 | 222047.75
312071.375 | 5.905e-09 | 7.0477e-09 | 1.9454e-10 | 8.8824e-09 | 7.3409e-09 | 3.6906e-10 | 9.6186e-10 | 4.1751e-10 | 2.3902e-11 | 222059.906
312083.563 | 5.9055e-09 | 7.0588e-09 | 1.9582e-10 | 8.904e-09 | 7.3375e-09 | 3.7066e-10 | 9.4858e-10 | 4.2179e-10 | 2.3742e-11 | 222072.094
312095.719 | 5.9095e-09 | 7.0594e-09 | 1.9625e-10 | 8.8552e-09 | 7.3499e-09 | 3.7097e-10 | 9.626e-10 | 4.2116e-10 | 2.4029e-11 | 222084.25
312107.875 | 5.8205e-09 | 7.1162e-09 | 1.956e-10 | 8.7488e-09 | 7.3214e-09 | 3.6797e-10 | 9.4772e-10 | 4.1856e-10 | 2.3553e-11 | 222096.406
312120.063 | 5.9023e-09 | 7.0378e-09 | 1.9585e-10 | 8.8448e-09 | 7.2664e-09 | 3.6821e-10 | 9.4713e-10 | 4.1783e-10 | 2.3848e-11 | 222108.594
312132.219 | 5.9084e-09 | 7.0471e-09 | 1.9705e-10 | 8.9035e-09 | 7.3894e-09 | 3.723e-10 | 9.6341e-10 | 4.2305e-10 | 2.3852e-11 | 222120.75
312144.375 | 5.9369e-09 | 7.0618e-09 | 1.9756e-10 | 8.802e-09 | 7.3836e-09 | 3.6631e-10 | 9.6111e-10 | 4.2742e-10 | 2.3792e-11 | 222132.906
312156.563 | 5.9189e-09 | 7.0532e-09 | 1.9665e-10 | 8.9793e-09 | 7.3984e-09 | 3.682e-10 | 9.6797e-10 | 4.2021e-10 | 2.3611e-11 | 222145.094
312168.719 | 5.9015e-09 | 6.9707e-09 | 1.9833e-10 | 8.8091e-09 | 7.2969e-09 | 3.678e-10 | 9.6886e-10 | 4.2444e-10 | 2.3857e-11 | 222157.25
312180.875 | 5.9831e-09 | 7.127e-09 | 1.9764e-10 | 8.9053e-09 | 7.3469e-09 | 3.6771e-10 | 9.6106e-10 | 4.2398e-10 | 2.3761e-11 | 222169.406
312193.063 | 5.9536e-09 | 6.9939e-09 | 1.9785e-10 | 9.0221e-09 | 7.37e-09 | 3.6697e-10 | 9.6611e-10 | 4.2513e-10 | 2.3826e-11 | 222181.594
312205.219 | 5.9307e-09 | 7.0235e-09 | 1.9734e-10 | 8.9553e-09 | 7.3687e-09 | 3.6822e-10 | 9.6521e-10 | 4.2056e-10 | 2.3817e-11 | 222193.75
312217.375 | 5.9016e-09 | 7.0805e-09 | 1.9683e-10 | 8.8618e-09 | 7.3473e-09 | 3.6549e-10 | 9.5534e-10 | 4.2083e-10 | 2.3891e-11 | 222205.906
312229.563 | 5.9218e-09 | 7.0493e-09 | 1.959e-10 | 8.8846e-09 | 7.3458e-09 | 3.7368e-10 | 9.6504e-10 | 4.2017e-10 | 2.3542e-11 | 222218.094
312241.719 | 5.9345e-09 | 7.0756e-09 | 1.9684e-10 | 8.8316e-09 | 7.3909e-09 | 3.7188e-10 | 9.6226e-10 | 4.2191e-10 | 2.3867e-11 | 222230.25
312253.875 | 5.9202e-09 | 7.1079e-09 | 2.0009e-10 | 9.0367e-09 | 7.4904e-09 | 3.717e-10 | 9.8132e-10 | 4.2482e-10 | 2.3868e-11 | 222242.406
312266.063 | 5.9008e-09 | 7.0247e-09 | 1.9957e-10 | 9.0315e-09 | 7.3568e-09 | 3.7263e-10 | 9.624e-10 | 4.2655e-10 | 2.3926e-11 | 222254.594
312278.219 | 5.9461e-09 | 7.0552e-09 | 1.9752e-10 | 8.8991e-09 | 7.4637e-09 | 3.7254e-10 | 9.7506e-10 | 4.2421e-10 | 2.3579e-11 | 222266.75
312290.375 | 5.9892e-09 | 7.082e-09 | 1.9464e-10 | 8.8718e-09 | 7.3268e-09 | 3.6884e-10 | 9.6573e-10 | 4.2182e-10 | 2.3554e-11 | 222278.906
312302.563 | 5.8274e-09 | 7.1704e-09 | 1.9639e-10 | 8.9028e-09 | 7.3377e-09 | 3.6836e-10 | 9.6599e-10 | 4.2836e-10 | 2.3726e-11 | 222291.094
312314.719 | 5.9586e-09 | 7.0558e-09 | 1.9514e-10 | 8.7392e-09 | 7.413e-09 | 3.6799e-10 | 9.6165e-10 | 4.226e-10 | 2.3416e-11 | 222303.25
312326.875 | 5.8969e-09 | 6.9927e-09 | 1.9317e-10 | 8.8729e-09 | 7.3694e-09 | 3.6981e-10 | 9.5424e-10 | 4.1935e-10 | 2.3469e-11 | 222315.406
312339.063 | 5.8853e-09 | 6.9638e-09 | 1.9552e-10 | 8.8397e-09 | 7.3373e-09 | 3.6856e-10 | 9.6311e-10 | 4.2257e-10 | 2.3498e-11 | 222327.594
312351.219 | 5.8425e-09 | 6.9839e-09 | 1.9682e-10 | 8.8611e-09 | 7.3013e-09 | 3.6804e-10 | 9.6059e-10 | 4.1714e-10 | 2.3196e-11 | 222339.75
312363.406 | 5.8747e-09 | 7.0153e-09 | 1.9375e-10 | 8.8568e-09 | 7.3267e-09 | 3.6285e-10 | 9.5717e-10 | 4.2159e-10 | 2.3517e-11 | 222351.937
312375.563 | 5.8704e-09 | 7.064e-09 | 1.9537e-10 | 8.8284e-09 | 7.2821e-09 | 3.7054e-10 | 9.5516e-10 | 4.1999e-10 | 2.3469e-11 | 222364.094
312387.719 | 5.9338e-09 | 6.9827e-09 | 1.9794e-10 | 8.8185e-09 | 7.3019e-09 | 3.6937e-10 | 9.5896e-10 | 4.2195e-10 | 2.3685e-11 | 222376.25
312399.906 | 5.7959e-09 | 6.9369e-09 | 1.9459e-10 | 8.9028e-09 | 7.2584e-09 | 3.6945e-10 | 9.5585e-10 | 4.1931e-10 | 2.327e-11 | 222388.437
312412.063 | 5.9072e-09 | 7.0301e-09 | 1.9653e-10 | 8.7327e-09 | 7.3584e-09 | 3.6497e-10 | 9.5427e-10 | 4.2045e-10 | 2.3855e-11 | 222400.594
312424.219 | 5.8702e-09 | 6.9651e-09 | 1.9525e-10 | 8.7413e-09 | 7.307e-09 | 3.687e-10 | 9.5971e-10 | 4.1796e-10 | 2.3693e-11 | 222412.75
312436.406 | 5.8764e-09 | 7.0457e-09 | 1.9619e-10 | 8.9239e-09 | 7.2844e-09 | 3.6868e-10 | 9.5907e-10 | 4.1836e-10 | 2.3443e-11 | 222424.937
312448.563 | 5.8516e-09 | 7.0043e-09 | 1.9644e-10 | 8.8628e-09 | 7.3552e-09 | 3.6857e-10 | 9.6165e-10 | 4.2011e-10 | 2.3827e-11 | 222437.094
312460.719 | 5.9352e-09 | 7.0181e-09 | 1.9601e-10 | 8.7497e-09 | 7.3126e-09 | 3.6374e-10 | 9.5696e-10 | 4.202e-10 | 2.3695e-11 | 222449.25
312472.906 | 5.8146e-09 | 7.0543e-09 | 1.9415e-10 | 8.8159e-09 | 7.3154e-09 | 3.6539e-10 | 9.604e-10 | 4.1997e-10 | 2.3591e-11 | 222461.437
312485.063 | 5.8634e-09 | 7.0449e-09 | 1.947e-10 | 8.813e-09 | 7.2946e-09 | 3.6522e-10 | 9.725e-10 | 4.2109e-10 | 2.3813e-11 | 222473.594
312497.219 | 5.8807e-09 | 6.966e-09 | 1.9882e-10 | 8.7846e-09 | 7.2635e-09 | 3.6818e-10 | 9.7055e-10 | 4.2046e-10 | 2.3834e-11 | 222485.75
312509.406 | 5.8047e-09 | 6.9592e-09 | 1.9669e-10 | 8.817e-09 | 7.3494e-09 | 3.6669e-10 | 9.3978e-10 | 4.1929e-10 | 2.3414e-11 | 222497.937
312521.563 | 5.89e-09 | 6.9292e-09 | 1.9639e-10 | 8.7561e-09 | 7.2377e-09 | 3.6243e-10 | 9.5645e-10 | 4.1305e-10 | 2.3283e-11 | 222510.094
312533.719 | 5.8039e-09 | 6.9665e-09 | 1.9384e-10 | 8.8418e-09 | 7.3078e-09 | 3.674e-10 | 9.4446e-10 | 4.1413e-10 | 2.3454e-11 | 222522.25
312545.906 | 5.8503e-09 | 6.9205e-09 | 1.9521e-10 | 8.9006e-09 | 7.3621e-09 | 3.6589e-10 | 9.5766e-10 | 4.1936e-10 | 2.3515e-11 | 222534.437
312558.063 | 5.8938e-09 | 6.9516e-09 | 1.9784e-10 | 8.8103e-09 | 7.3142e-09 | 3.6613e-10 | 9.6074e-10 | 4.2184e-10 | 2.3364e-11 | 222546.594
312570.219 | 5.8269e-09 | 6.9376e-09 | 1.9418e-10 | 8.7383e-09 | 7.2671e-09 | 3.6566e-10 | 9.5561e-10 | 4.1332e-10 | 2.3219e-11 | 222558.75
312582.406 | 5.8989e-09 | 7.0159e-09 | 1.964e-10 | 8.7824e-09 | 7.2614e-09 | 3.6506e-10 | 9.5113e-10 | 4.186e-10 | 2.3446e-11 | 222570.937
312594.563 | 5.8571e-09 | 7e-09 | 1.9377e-10 | 8.6759e-09 | 7.3029e-09 | 3.6984e-10 | 9.459e-10 | 4.1671e-10 | 2.3655e-11 | 222583.094
312606.719 | 5.8393e-09 | 6.9354e-09 | 1.9431e-10 | 8.7506e-09 | 7.209e-09 | 3.6145e-10 | 9.4848e-10 | 4.1993e-10 | 2.3442e-11 | 222595.25
312618.906 | 5.8863e-09 | 6.8818e-09 | 1.9288e-10 | 8.73e-09 | 7.3002e-09 | 3.641e-10 | 9.5235e-10 | 4.1326e-10 | 2.3545e-11 | 222607.437
312631.063 | 5.8729e-09 | 6.9119e-09 | 1.9217e-10 | 8.8511e-09 | 7.3117e-09 | 3.6097e-10 | 9.4911e-10 | 4.1848e-10 | 2.3382e-11 | 222619.594
312643.219 | 5.8115e-09 | 6.944e-09 | 1.9451e-10 | 8.7513e-09 | 7.2131e-09 | 3.6545e-10 | 9.4386e-10 | 4.1638e-10 | 2.3394e-11 | 222631.75
312655.406 | 5.9126e-09 | 6.9223e-09 | 1.9463e-10 | 8.8002e-09 | 7.3802e-09 | 3.6192e-10 | 9.3782e-10 | 4.1361e-10 | 2.3532e-11 | 222643.937
312667.563 | 5.8904e-09 | 6.8818e-09 | 1.9381e-10 | 8.7752e-09 | 7.2705e-09 | 3.6648e-10 | 9.615e-10 | 4.1568e-10 | 2.3538e-11 | 222656.094
312679.719 | 5.8427e-09 | 6.9081e-09 | 1.9199e-10 | 8.835e-09 | 7.3083e-09 | 3.6663e-10 | 9.4834e-10 | 4.1654e-10 | 2.369e-11 | 222668.25
312691.906 | 5.8356e-09 | 6.9454e-09 | 1.9407e-10 | 8.8149e-09 | 7.1786e-09 | 3.6454e-10 | 9.334e-10 | 4.1429e-10 | 2.3407e-11 | 222680.437
312704.063 | 5.9202e-09 | 7.0339e-09 | 1.9575e-10 | 8.7555e-09 | 7.3265e-09 | 3.6532e-10 | 9.465e-10 | 4.1919e-10 | 2.3472e-11 | 222692.594
312716.219 | 5.878e-09 | 7.021e-09 | 1.9392e-10 | 8.8603e-09 | 7.2121e-09 | 3.6374e-10 | 9.5357e-10 | 4.1342e-10 | 2.3276e-11 | 222704.75
312728.406 | 5.8957e-09 | 6.9589e-09 | 1.9432e-10 | 8.8162e-09 | 7.256e-09 | 3.6906e-10 | 9.5027e-10 | 4.2091e-10 | 2.3377e-11 | 222716.937
312740.563 | 5.8747e-09 | 6.9488e-09 | 1.939e-10 | 8.771e-09 | 7.2818e-09 | 3.676e-10 | 9.3324e-10 | 4.2143e-10 | 2.3461e-11 | 222729.094
312752.75 | 5.862e-09 | 6.9315e-09 | 1.9448e-10 | 8.8552e-09 | 7.2962e-09 | 3.6477e-10 | 9.5491e-10 | 4.1748e-10 | 2.3428e-11 | 222741.281
312764.906 | 5.8284e-09 | 6.904e-09 | 1.9665e-10 | 8.891e-09 | 7.3287e-09 | 3.665e-10 | 9.5513e-10 | 4.2133e-10 | 2.356e-11 | 222753.437
312777.063 | 5.933e-09 | 7.0245e-09 | 1.9508e-10 | 8.7249e-09 | 7.3273e-09 | 3.6434e-10 | 9.5774e-10 | 4.1936e-10 | 2.3675e-11 | 222765.594
312789.25 | 5.8338e-09 | 7.0128e-09 | 1.9425e-10 | 8.7016e-09 | 7.2546e-09 | 3.6152e-10 | 9.5944e-10 | 4.206e-10 | 2.3279e-11 | 222777.781
312801.406 | 5.8587e-09 | 6.9447e-09 | 1.9302e-10 | 8.7597e-09 | 7.3363e-09 | 3.6719e-10 | 9.5213e-10 | 4.1905e-10 | 2.3674e-11 | 222789.937
312813.563 | 5.8698e-09 | 6.8976e-09 | 1.9304e-10 | 8.8734e-09 | 7.248e-09 | 3.668e-10 | 9.5121e-10 | 4.1885e-10 | 2.331e-11 | 222802.094
312825.75 | 5.8647e-09 | 6.9551e-09 | 1.9403e-10 | 8.8349e-09 | 7.3147e-09 | 3.6451e-10 | 9.5536e-10 | 4.2016e-10 | 2.3527e-11 | 222814.281
312837.906 | 5.8758e-09 | 6.8884e-09 | 1.919e-10 | 8.7651e-09 | 7.2704e-09 | 3.6491e-10 | 9.5338e-10 | 4.1818e-10 | 2.3493e-11 | 222826.437
312850.063 | 5.8275e-09 | 6.9761e-09 | 1.9448e-10 | 8.8328e-09 | 7.2968e-09 | 3.6361e-10 | 9.6289e-10 | 4.1719e-10 | 2.3454e-11 | 222838.594
312862.25 | 5.8155e-09 | 6.9438e-09 | 1.9433e-10 | 8.7957e-09 | 7.3467e-09 | 3.6606e-10 | 9.4919e-10 | 4.1708e-10 | 2.316e-11 | 222850.781
312874.406 | 5.8695e-09 | 6.9707e-09 | 1.9623e-10 | 8.8005e-09 | 7.3019e-09 | 3.6708e-10 | 9.5458e-10 | 4.173e-10 | 2.3614e-11 | 222862.937
312886.563 | 5.8305e-09 | 6.907e-09 | 1.9635e-10 | 8.8344e-09 | 7.2682e-09 | 3.589e-10 | 9.5573e-10 | 4.1702e-10 | 2.3379e-11 | 222875.094
312898.75 | 5.7756e-09 | 7.0057e-09 | 1.9426e-10 | 8.8477e-09 | 7.302e-09 | 3.6893e-10 | 9.5121e-10 | 4.1562e-10 | 2.3513e-11 | 222887.281
312910.906 | 5.9359e-09 | 6.9319e-09 | 1.9378e-10 | 8.7089e-09 | 7.2958e-09 | 3.6755e-10 | 9.5922e-10 | 4.187e-10 | 2.3241e-11 | 222899.437
312923.063 | 5.9058e-09 | 7.0082e-09 | 1.9398e-10 | 8.8155e-09 | 7.2038e-09 | 3.6318e-10 | 9.5625e-10 | 4.175e-10 | 2.3315e-11 | 222911.594
312935.25 | 5.9303e-09 | 6.9881e-09 | 1.9519e-10 | 8.7996e-09 | 7.2552e-09 | 3.656e-10 | 9.6071e-10 | 4.1531e-10 | 2.3014e-11 | 222923.781
312947.406 | 5.8735e-09 | 7.0154e-09 | 1.942e-10 | 8.8925e-09 | 7.2494e-09 | 3.6797e-10 | 9.5226e-10 | 4.1805e-10 | 2.3487e-11 | 222935.937
312959.563 | 5.8666e-09 | 7.0052e-09 | 1.9307e-10 | 8.9274e-09 | 7.3497e-09 | 3.6678e-10 | 9.5627e-10 | 4.2285e-10 | 2.3547e-11 | 222948.094
312971.75 | 5.9166e-09 | 6.9381e-09 | 1.9381e-10 | 8.8867e-09 | 7.3981e-09 | 3.6859e-10 | 9.5036e-10 | 4.1836e-10 | 2.3525e-11 | 222960.281
312983.906 | 5.8132e-09 | 7.0711e-09 | 1.9513e-10 | 8.853e-09 | 7.3204e-09 | 3.6608e-10 | 9.5801e-10 | 4.1704e-10 | 2.3576e-11 | 222972.437
312996.063 | 5.9413e-09 | 6.9858e-09 | 1.9535e-10 | 8.9164e-09 | 7.3921e-09 | 3.6946e-10 | 9.6824e-10 | 4.2129e-10 | 2.3371e-11 | 222984.594
313008.25 | 5.9677e-09 | 6.9462e-09 | 1.9443e-10 | 8.7617e-09 | 7.2754e-09 | 3.6586e-10 | 9.5364e-10 | 4.1845e-10 | 2.3224e-11 | 222996.781
313020.406 | 5.8732e-09 | 7.0618e-09 | 1.9737e-10 | 8.9117e-09 | 7.279e-09 | 3.6928e-10 | 9.6217e-10 | 4.2313e-10 | 2.3428e-11 | 223008.937
313032.563 | 5.8892e-09 | 6.9686e-09 | 1.9445e-10 | 8.7568e-09 | 7.244e-09 | 3.6804e-10 | 9.5358e-10 | 4.2237e-10 | 2.3498e-11 | 223021.094
313044.75 | 5.8691e-09 | 6.9855e-09 | 1.9488e-10 | 8.844e-09 | 7.2352e-09 | 3.6329e-10 | 9.559e-10 | 4.1844e-10 | 2.3366e-11 | 223033.281
313056.906 | 5.8047e-09 | 7.0024e-09 | 1.9357e-10 | 8.7645e-09 | 7.2399e-09 | 3.6591e-10 | 9.5789e-10 | 4.1953e-10 | 2.3639e-11 | 223045.437
313069.063 | 5.7903e-09 | 6.9413e-09 | 1.9555e-10 | 8.8459e-09 | 7.2649e-09 | 3.6175e-10 | 9.4459e-10 | 4.1556e-10 | 2.3358e-11 | 223057.594
313081.25 | 5.793e-09 | 6.9166e-09 | 1.9306e-10 | 8.8186e-09 | 7.3288e-09 | 3.6432e-10 | 9.4798e-10 | 4.1362e-10 | 2.3126e-11 | 223069.781
313093.406 | 5.8405e-09 | 6.9564e-09 | 1.9288e-10 | 8.6724e-09 | 7.2457e-09 | 3.6374e-10 | 9.5225e-10 | 4.1621e-10 | 2.3416e-11 | 223081.937
313105.563 | 5.7549e-09 | 6.9365e-09 | 1.9464e-10 | 8.6468e-09 | 7.2632e-09 | 3.6009e-10 | 9.3762e-10 | 4.1163e-10 | 2.3001e-11 | 223094.094
313117.75 | 5.7919e-09 | 6.9058e-09 | 1.9054e-10 | 8.7078e-09 | 7.3275e-09 | 3.58e-10 | 9.4599e-10 | 4.1526e-10 | 2.2937e-11 | 223106.281
313129.906 | 5.7913e-09 | 6.9527e-09 | 1.9416e-10 | 8.6614e-09 | 7.2163e-09 | 3.6008e-10 | 9.43e-10 | 4.1361e-10 | 2.3043e-11 | 223118.437
313142.094 | 5.9549e-09 | 7.0148e-09 | 1.9213e-10 | 8.78e-09 | 7.2719e-09 | 3.6692e-10 | 9.396e-10 | 4.1681e-10 | 2.31e-11 | 223130.625
313154.25 | 5.9421e-09 | 6.9946e-09 | 1.9252e-10 | 8.7526e-09 | 7.2022e-09 | 3.6418e-10 | 9.5418e-10 | 4.1417e-10 | 2.3052e-11 | 223142.781
313166.406 | 5.8843e-09 | 6.932e-09 | 1.9463e-10 | 8.776e-09 | 7.2891e-09 | 3.6511e-10 | 9.3814e-10 | 4.211e-10 | 2.3444e-11 | 223154.937
313178.594 | 5.8719e-09 | 6.9517e-09 | 1.9286e-10 | 8.7742e-09 | 7.2172e-09 | 3.6102e-10 | 9.4925e-10 | 4.1653e-10 | 2.3467e-11 | 223167.125
313190.75 | 5.8836e-09 | 7.0702e-09 | 1.9448e-10 | 8.7284e-09 | 7.3068e-09 | 3.6656e-10 | 9.4728e-10 | 4.2064e-10 | 2.3403e-11 | 223179.281
313202.906 | 5.9426e-09 | 6.9761e-09 | 1.9419e-10 | 8.7936e-09 | 7.2691e-09 | 3.6505e-10 | 9.5661e-10 | 4.23e-10 | 2.3141e-11 | 223191.437
313215.094 | 5.9356e-09 | 6.9876e-09 | 1.937e-10 | 8.6901e-09 | 7.2867e-09 | 3.6637e-10 | 9.5247e-10 | 4.1164e-10 | 2.326e-11 | 223203.625
313227.25 | 5.9317e-09 | 7.014e-09 | 1.944e-10 | 8.7009e-09 | 7.2181e-09 | 3.6765e-10 | 9.4962e-10 | 4.1739e-10 | 2.3149e-11 | 223215.781
313239.406 | 5.8136e-09 | 7.0094e-09 | 1.9245e-10 | 8.7429e-09 | 7.2298e-09 | 3.6241e-10 | 9.5619e-10 | 4.1846e-10 | 2.3132e-11 | 223227.937
313251.594 | 5.8241e-09 | 7.0595e-09 | 1.9237e-10 | 8.7499e-09 | 7.3525e-09 | 3.6382e-10 | 9.4766e-10 | 4.1548e-10 | 2.3316e-11 | 223240.125
313263.75 | 5.8172e-09 | 6.9921e-09 | 1.9256e-10 | 8.7629e-09 | 7.2709e-09 | 3.6226e-10 | 9.539e-10 | 4.1614e-10 | 2.3265e-11 | 223252.281
313275.906 | 5.7908e-09 | 7.0102e-09 | 1.9494e-10 | 8.7091e-09 | 7.2902e-09 | 3.6259e-10 | 9.4704e-10 | 4.1592e-10 | 2.3368e-11 | 223264.437
313288.094 | 5.8457e-09 | 6.9942e-09 | 1.9417e-10 | 8.8591e-09 | 7.3031e-09 | 3.6422e-10 | 9.5029e-10 | 4.1554e-10 | 2.3561e-11 | 223276.625
313300.25 | 5.8964e-09 | 7.0272e-09 | 1.9439e-10 | 8.7133e-09 | 7.2147e-09 | 3.6461e-10 | 9.3639e-10 | 4.1456e-10 | 2.3406e-11 | 223288.781
313312.406 | 5.8493e-09 | 6.8776e-09 | 1.9394e-10 | 8.6772e-09 | 7.2494e-09 | 3.6086e-10 | 9.4023e-10 | 4.1358e-10 | 2.2972e-11 | 223300.937
313324.594 | 5.8392e-09 | 7.0094e-09 | 1.9412e-10 | 8.7229e-09 | 7.2288e-09 | 3.6142e-10 | 9.4205e-10 | 4.0911e-10 | 2.3696e-11 | 223313.125
313336.75 | 5.8497e-09 | 6.9153e-09 | 1.9557e-10 | 8.837e-09 | 7.2229e-09 | 3.626e-10 | 9.342e-10 | 4.1764e-10 | 2.3271e-11 | 223325.281
313348.906 | 5.8863e-09 | 6.9528e-09 | 1.9281e-10 | 8.6905e-09 | 7.2106e-09 | 3.6242e-10 | 9.4335e-10 | 4.1199e-10 | 2.3383e-11 | 223337.437
313361.094 | 5.8059e-09 | 6.933e-09 | 1.941e-10 | 8.6677e-09 | 7.2841e-09 | 3.6056e-10 | 9.4071e-10 | 4.1455e-10 | 2.3518e-11 | 223349.625
313373.25 | 5.852e-09 | 6.989e-09 | 1.9271e-10 | 8.6415e-09 | 7.1455e-09 | 3.5735e-10 | 9.4247e-10 | 4.1282e-10 | 2.3281e-11 | 223361.781
313385.406 | 5.7285e-09 | 6.9984e-09 | 1.9073e-10 | 8.7336e-09 | 7.2396e-09 | 3.6072e-10 | 9.4465e-10 | 4.1143e-10 | 2.3339e-11 | 223373.937
313397.594 | 5.7679e-09 | 6.9712e-09 | 1.9251e-10 | 8.6252e-09 | 7.2285e-09 | 3.6228e-10 | 9.3449e-10 | 4.1171e-10 | 2.3231e-11 | 223386.125
313409.75 | 5.7878e-09 | 6.9322e-09 | 1.9277e-10 | 8.6677e-09 | 7.2313e-09 | 3.6149e-10 | 9.3983e-10 | 4.1109e-10 | 2.3032e-11 | 223398.281
313421.906 | 5.7242e-09 | 6.9494e-09 | 1.925e-10 | 8.6587e-09 | 7.1627e-09 | 3.6424e-10 | 9.3842e-10 | 4.1214e-10 | 2.3503e-11 | 223410.437
313434.094 | 5.8284e-09 | 6.8787e-09 | 1.9253e-10 | 8.6647e-09 | 7.2189e-09 | 3.5894e-10 | 9.462e-10 | 4.1377e-10 | 2.3285e-11 | 223422.625
313446.25 | 5.8431e-09 | 6.9776e-09 | 1.9499e-10 | 8.6997e-09 | 7.2415e-09 | 3.5885e-10 | 9.4639e-10 | 4.1397e-10 | 2.303e-11 | 223434.781
313458.406 | 5.7429e-09 | 6.9371e-09 | 1.9338e-10 | 8.8689e-09 | 7.3639e-09 | 3.6228e-10 | 9.4651e-10 | 4.1661e-10 | 2.3368e-11 | 223446.937
313470.594 | 5.7299e-09 | 6.9223e-09 | 1.93e-10 | 8.6209e-09 | 7.2401e-09 | 3.6041e-10 | 9.4478e-10 | 4.1021e-10 | 2.3356e-11 | 223459.125
313482.75 | 5.8528e-09 | 6.9182e-09 | 1.9513e-10 | 8.729e-09 | 7.2196e-09 | 3.6149e-10 | 9.5062e-10 | 4.147e-10 | 2.3308e-11 | 223471.281
313494.938 | 5.7914e-09 | 6.89e-09 | 1.9347e-10 | 8.7951e-09 | 7.2524e-09 | 3.6542e-10 | 9.335e-10 | 4.0731e-10 | 2.315e-11 | 223483.469
313507.094 | 5.8519e-09 | 6.9203e-09 | 1.9505e-10 | 8.6976e-09 | 7.2433e-09 | 3.5888e-10 | 9.4176e-10 | 4.0785e-10 | 2.3123e-11 | 223495.625
313519.25 | 5.8369e-09 | 6.8708e-09 | 1.9094e-10 | 8.651e-09 | 7.24e-09 | 3.6002e-10 | 9.4424e-10 | 4.1256e-10 | 2.3199e-11 | 223507.781
313531.438 | 5.863e-09 | 6.8797e-09 | 1.9238e-10 | 8.6938e-09 | 7.1794e-09 | 3.5728e-10 | 9.505e-10 | 4.1301e-10 | 2.3013e-11 | 223519.969
313543.594 | 5.8565e-09 | 6.9033e-09 | 1.9071e-10 | 8.6516e-09 | 7.238e-09 | 3.6122e-10 | 9.4871e-10 | 4.091e-10 | 2.2931e-11 | 223532.125
313555.75 | 5.8428e-09 | 6.8945e-09 | 1.9102e-10 | 8.6449e-09 | 7.3235e-09 | 3.5871e-10 | 9.4478e-10 | 4.1499e-10 | 2.3416e-11 | 223544.281
313567.938 | 5.8637e-09 | 6.936e-09 | 1.93e-10 | 8.7035e-09 | 7.2061e-09 | 3.5905e-10 | 9.2858e-10 | 4.1571e-10 | 2.3117e-11 | 223556.469
313580.094 | 5.8455e-09 | 6.9787e-09 | 1.9157e-10 | 8.6565e-09 | 7.2125e-09 | 3.6012e-10 | 9.5013e-10 | 4.1628e-10 | 2.306e-11 | 223568.625
313592.25 | 5.829e-09 | 6.9507e-09 | 1.9168e-10 | 8.6811e-09 | 7.1792e-09 | 3.5932e-10 | 9.3936e-10 | 4.1627e-10 | 2.3445e-11 | 223580.781
313604.438 | 5.7794e-09 | 6.956e-09 | 1.9297e-10 | 8.6598e-09 | 7.1385e-09 | 3.6086e-10 | 9.3825e-10 | 4.1398e-10 | 2.3037e-11 | 223592.969
313616.594 | 5.8273e-09 | 6.888e-09 | 1.9199e-10 | 8.6754e-09 | 7.2268e-09 | 3.5986e-10 | 9.4085e-10 | 4.105e-10 | 2.3106e-11 | 223605.125
313628.75 | 5.777e-09 | 6.8942e-09 | 1.9122e-10 | 8.7411e-09 | 7.1962e-09 | 3.6019e-10 | 9.4063e-10 | 4.1073e-10 | 2.308e-11 | 223617.281
313640.938 | 5.8332e-09 | 6.8952e-09 | 1.9196e-10 | 8.7283e-09 | 7.2122e-09 | 3.6003e-10 | 9.4514e-10 | 4.1074e-10 | 2.3387e-11 | 223629.469
313653.094 | 5.8499e-09 | 6.9547e-09 | 1.9113e-10 | 8.7562e-09 | 7.2096e-09 | 3.5796e-10 | 9.4516e-10 | 4.1709e-10 | 2.3163e-11 | 223641.625
313665.25 | 5.7805e-09 | 6.9824e-09 | 1.9105e-10 | 8.7526e-09 | 7.3043e-09 | 3.6126e-10 | 9.4394e-10 | 4.1466e-10 | 2.3194e-11 | 223653.781
313677.438 | 5.8137e-09 | 6.9861e-09 | 1.9222e-10 | 8.7037e-09 | 7.2022e-09 | 3.5568e-10 | 9.4943e-10 | 4.1587e-10 | 2.3035e-11 | 223665.969
313689.594 | 5.7896e-09 | 6.9674e-09 | 1.9364e-10 | 8.7391e-09 | 7.2015e-09 | 3.6286e-10 | 9.4443e-10 | 4.1598e-10 | 2.3273e-11 | 223678.125
313701.75 | 5.9007e-09 | 6.9637e-09 | 1.9251e-10 | 8.7236e-09 | 7.2527e-09 | 3.6426e-10 | 9.4539e-10 | 4.1539e-10 | 2.3322e-11 | 223690.281
313713.938 | 5.8135e-09 | 6.9401e-09 | 1.9439e-10 | 8.8303e-09 | 7.2436e-09 | 3.6293e-10 | 9.4842e-10 | 4.1747e-10 | 2.3387e-11 | 223702.469
313726.094 | 5.8091e-09 | 6.9177e-09 | 1.9538e-10 | 8.7805e-09 | 7.1806e-09 | 3.6705e-10 | 9.4723e-10 | 4.1565e-10 | 2.3424e-11 | 223714.625
313738.25 | 5.8699e-09 | 6.9728e-09 | 1.939e-10 | 8.7525e-09 | 7.2871e-09 | 3.5969e-10 | 9.5359e-10 | 4.1881e-10 | 2.3353e-11 | 223726.781
313750.438 | 5.8823e-09 | 6.9587e-09 | 1.9404e-10 | 8.7172e-09 | 7.327e-09 | 3.6032e-10 | 9.5353e-10 | 4.1628e-10 | 2.3309e-11 | 223738.969
313762.594 | 5.8069e-09 | 6.9348e-09 | 1.943e-10 | 8.8205e-09 | 7.2126e-09 | 3.6083e-10 | 9.5023e-10 | 4.1147e-10 | 2.3185e-11 | 223751.125
313774.75 | 5.7807e-09 | 6.9143e-09 | 1.9275e-10 | 8.8286e-09 | 7.2831e-09 | 3.599e-10 | 9.4608e-10 | 4.1291e-10 | 2.3235e-11 | 223763.281
313786.938 | 5.7326e-09 | 6.9068e-09 | 1.9251e-10 | 8.7912e-09 | 7.3129e-09 | 3.6437e-10 | 9.5593e-10 | 4.1628e-10 | 2.3161e-11 | 223775.469
313799.094 | 5.8944e-09 | 7.0878e-09 | 1.9377e-10 | 8.7646e-09 | 7.1711e-09 | 3.6384e-10 | 9.4641e-10 | 4.1747e-10 | 2.3393e-11 | 223787.625
313811.25 | 5.8918e-09 | 6.9819e-09 | 1.9271e-10 | 8.826e-09 | 7.269e-09 | 3.6442e-10 | 9.4395e-10 | 4.1398e-10 | 2.3219e-11 | 223799.781
313823.438 | 5.8469e-09 | 6.927e-09 | 1.9359e-10 | 8.7226e-09 | 7.2404e-09 | 3.6037e-10 | 9.4415e-10 | 4.1425e-10 | 2.3264e-11 | 223811.969
313835.594 | 5.8285e-09 | 7.0222e-09 | 1.9194e-10 | 8.7258e-09 | 7.269e-09 | 3.6067e-10 | 9.4819e-10 | 4.151e-10 | 2.3083e-11 | 223824.125
313847.75 | 5.8018e-09 | 6.9319e-09 | 1.9359e-10 | 8.7818e-09 | 7.2395e-09 | 3.6303e-10 | 9.4956e-10 | 4.1787e-10 | 2.3303e-11 | 223836.281
313859.938 | 5.8116e-09 | 6.9337e-09 | 1.956e-10 | 8.6349e-09 | 7.2773e-09 | 3.6372e-10 | 9.4942e-10 | 4.1404e-10 | 2.3229e-11 | 223848.469
313872.094 | 5.8093e-09 | 6.9369e-09 | 1.9323e-10 | 8.7725e-09 | 7.2914e-09 | 3.6524e-10 | 9.4738e-10 | 4.1491e-10 | 2.334e-11 | 223860.625
313884.281 | 5.8768e-09 | 6.8663e-09 | 1.916e-10 | 8.7816e-09 | 7.196e-09 | 3.6148e-10 | 9.4646e-10 | 4.1613e-10 | 2.3205e-11 | 223872.812
313896.438 | 5.8227e-09 | 6.9137e-09 | 1.9148e-10 | 8.9047e-09 | 7.1618e-09 | 3.6337e-10 | 9.5508e-10 | 4.1649e-10 | 2.3196e-11 | 223884.969
313908.594 | 5.8585e-09 | 6.8455e-09 | 1.9371e-10 | 8.8045e-09 | 7.2914e-09 | 3.6444e-10 | 9.521e-10 | 4.181e-10 | 2.3128e-11 | 223897.125
313920.781 | 5.8599e-09 | 7.0066e-09 | 1.9399e-10 | 8.817e-09 | 7.2295e-09 | 3.6319e-10 | 9.5403e-10 | 4.0988e-10 | 2.3433e-11 | 223909.312
313932.938 | 5.8671e-09 | 6.8583e-09 | 1.9218e-10 | 8.6934e-09 | 7.1723e-09 | 3.6323e-10 | 9.5051e-10 | 4.1767e-10 | 2.3484e-11 | 223921.469
313945.094 | 5.8361e-09 | 6.932e-09 | 1.9257e-10 | 8.8333e-09 | 7.3612e-09 | 3.6576e-10 | 9.5854e-10 | 4.2425e-10 | 2.3398e-11 | 223933.625
313957.281 | 5.817e-09 | 6.964e-09 | 1.9208e-10 | 8.787e-09 | 7.1751e-09 | 3.6019e-10 | 9.4901e-10 | 4.1826e-10 | 2.3414e-11 | 223945.812
313969.438 | 5.852e-09 | 6.9646e-09 | 1.9753e-10 | 8.8369e-09 | 7.3223e-09 | 3.6098e-10 | 9.6767e-10 | 4.1579e-10 | 2.3374e-11 | 223957.969
313981.594 | 5.9234e-09 | 6.9318e-09 | 1.9427e-10 | 8.8318e-09 | 7.347e-09 | 3.6361e-10 | 9.6493e-10 | 4.174e-10 | 2.3383e-11 | 223970.125
313993.781 | 5.8345e-09 | 6.8866e-09 | 1.919e-10 | 8.814e-09 | 7.2355e-09 | 3.6422e-10 | 9.5589e-10 | 4.1434e-10 | 2.3151e-11 | 223982.312
314005.938 | 5.8138e-09 | 6.9074e-09 | 1.9165e-10 | 8.7522e-09 | 7.2408e-09 | 3.5973e-10 | 9.4054e-10 | 4.2024e-10 | 2.332e-11 | 223994.469
314018.094 | 5.8357e-09 | 6.9355e-09 | 1.936e-10 | 8.7522e-09 | 7.2534e-09 | 3.6243e-10 | 9.5439e-10 | 4.1473e-10 | 2.3727e-11 | 224006.625
314030.281 | 5.7628e-09 | 6.9305e-09 | 1.9026e-10 | 8.7629e-09 | 7.1743e-09 | 3.6177e-10 | 9.5305e-10 | 4.1799e-10 | 2.3272e-11 | 224018.812
314042.438 | 5.859e-09 | 6.9767e-09 | 1.9095e-10 | 8.7953e-09 | 7.2939e-09 | 3.5822e-10 | 9.5114e-10 | 4.1846e-10 | 2.3251e-11 | 224030.969
314054.594 | 5.8632e-09 | 6.9448e-09 | 1.9192e-10 | 8.8705e-09 | 7.2495e-09 | 3.6028e-10 | 9.4531e-10 | 4.1406e-10 | 2.3475e-11 | 224043.125
314066.781 | 5.83e-09 | 6.8783e-09 | 1.9313e-10 | 8.8318e-09 | 7.2773e-09 | 3.6121e-10 | 9.608e-10 | 4.2041e-10 | 2.3789e-11 | 224055.312
314078.938 | 5.8231e-09 | 6.8883e-09 | 1.9379e-10 | 8.8713e-09 | 7.2653e-09 | 3.6513e-10 | 9.567e-10 | 4.2047e-10 | 2.3195e-11 | 224067.469
314091.094 | 5.8705e-09 | 6.9234e-09 | 1.9394e-10 | 8.8087e-09 | 7.2552e-09 | 3.6482e-10 | 9.6103e-10 | 4.1546e-10 | 2.3284e-11 | 224079.625
314103.281 | 5.7767e-09 | 6.8646e-09 | 1.9494e-10 | 8.853e-09 | 7.222e-09 | 3.6206e-10 | 9.4804e-10 | 4.1971e-10 | 2.365e-11 | 224091.812
314115.438 | 5.9679e-09 | 6.9379e-09 | 1.9398e-10 | 8.7444e-09 | 7.2302e-09 | 3.6375e-10 | 9.5608e-10 | 4.1867e-10 | 2.3265e-11 | 224103.969
314127.594 | 5.8592e-09 | 6.8656e-09 | 1.9436e-10 | 8.8318e-09 | 7.2578e-09 | 3.6176e-10 | 9.5504e-10 | 4.1868e-10 | 2.3032e-11 | 224116.125
314139.781 | 5.8153e-09 | 6.905e-09 | 1.9238e-10 | 8.7877e-09 | 7.1821e-09 | 3.6088e-10 | 9.5102e-10 | 4.138e-10 | 2.345e-11 | 224128.312
314151.938 | 5.8871e-09 | 6.9713e-09 | 1.9285e-10 | 8.8872e-09 | 7.2354e-09 | 3.6115e-10 | 9.4525e-10 | 4.1721e-10 | 2.3042e-11 | 224140.469
314164.094 | 5.8832e-09 | 6.9105e-09 | 1.9328e-10 | 8.8462e-09 | 7.2456e-09 | 3.6213e-10 | 9.5457e-10 | 4.1768e-10 | 2.3222e-11 | 224152.625
314176.281 | 5.8844e-09 | 6.9244e-09 | 1.9402e-10 | 8.6439e-09 | 7.2595e-09 | 3.6735e-10 | 9.6322e-10 | 4.1453e-10 | 2.343e-11 | 224164.812
314188.438 | 5.9119e-09 | 6.9352e-09 | 1.9282e-10 | 8.8342e-09 | 7.2205e-09 | 3.663e-10 | 9.5103e-10 | 4.1825e-10 | 2.2997e-11 | 224176.969
314200.594 | 5.8226e-09 | 7.0166e-09 | 1.9353e-10 | 8.7865e-09 | 7.2431e-09 | 3.6001e-10 | 9.4906e-10 | 4.1506e-10 | 2.3185e-11 | 224189.125
314212.781 | 5.7676e-09 | 6.9317e-09 | 1.9283e-10 | 8.849e-09 | 7.2167e-09 | 3.6064e-10 | 9.5563e-10 | 4.1967e-10 | 2.3183e-11 | 224201.312
314224.938 | 5.8397e-09 | 6.9372e-09 | 1.9168e-10 | 8.725e-09 | 7.1996e-09 | 3.5905e-10 | 9.4429e-10 | 4.1305e-10 | 2.3418e-11 | 224213.469
314237.094 | 5.7359e-09 | 6.9039e-09 | 1.9059e-10 | 8.7404e-09 | 7.1821e-09 | 3.6315e-10 | 9.4962e-10 | 4.1592e-10 | 2.3485e-11 | 224225.625
314249.281 | 5.813e-09 | 6.9769e-09 | 1.9077e-10 | 8.8194e-09 | 7.2206e-09 | 3.5718e-10 | 9.5198e-10 | 4.1734e-10 | 2.3152e-11 | 224237.812
314261.438 | 5.8857e-09 | 6.9901e-09 | 1.9462e-10 | 8.8487e-09 | 7.2184e-09 | 3.6493e-10 | 9.5196e-10 | 4.1788e-10 | 2.3305e-11 | 224249.969
314273.625 | 5.8396e-09 | 6.9664e-09 | 1.931e-10 | 8.8601e-09 | 7.1776e-09 | 3.6369e-10 | 9.467e-10 | 4.1787e-10 | 2.357e-11 | 224262.156
314285.781 | 5.8274e-09 | 6.9066e-09 | 1.9454e-10 | 8.8888e-09 | 7.2354e-09 | 3.6378e-10 | 9.4394e-10 | 4.1844e-10 | 2.3165e-11 | 224274.312
314297.938 | 5.7991e-09 | 6.9108e-09 | 1.9271e-10 | 8.8244e-09 | 7.2961e-09 | 3.6587e-10 | 9.5746e-10 | 4.1593e-10 | 2.2928e-11 | 224286.469
314310.125 | 5.8366e-09 | 6.8856e-09 | 1.9299e-10 | 8.7956e-09 | 7.2096e-09 | 3.5687e-10 | 9.482e-10 | 4.1596e-10 | 2.3508e-11 | 224298.656
314322.281 | 5.8257e-09 | 6.899e-09 | 1.9277e-10 | 8.8124e-09 | 7.3153e-09 | 3.6595e-10 | 9.5175e-10 | 4.1902e-10 | 2.3372e-11 | 224310.812
314334.438 | 5.8849e-09 | 6.9506e-09 | 1.9204e-10 | 8.8412e-09 | 7.2371e-09 | 3.6608e-10 | 9.5366e-10 | 4.1573e-10 | 2.3365e-11 | 224322.969
314346.625 | 5.8386e-09 | 6.8946e-09 | 1.9399e-10 | 8.7941e-09 | 7.2533e-09 | 3.6008e-10 | 9.562e-10 | 4.1792e-10 | 2.3151e-11 | 224335.156
314358.781 | 5.786e-09 | 6.8935e-09 | 1.9474e-10 | 8.8857e-09 | 7.2622e-09 | 3.6331e-10 | 9.5502e-10 | 4.2072e-10 | 2.3338e-11 | 224347.312
314370.938 | 5.9249e-09 | 6.912e-09 | 1.9482e-10 | 8.9031e-09 | 7.3141e-09 | 3.6211e-10 | 9.654e-10 | 4.1578e-10 | 2.3242e-11 | 224359.469
314383.125 | 5.7883e-09 | 6.9434e-09 | 1.9459e-10 | 8.8477e-09 | 7.2879e-09 | 3.6346e-10 | 9.5555e-10 | 4.1544e-10 | 2.3171e-11 | 224371.656
314395.281 | 5.7796e-09 | 6.9219e-09 | 1.9326e-10 | 8.8137e-09 | 7.3091e-09 | 3.6347e-10 | 9.4871e-10 | 4.1758e-10 | 2.3142e-11 | 224383.812
314407.438 | 5.862e-09 | 6.912e-09 | 1.9494e-10 | 8.8293e-09 | 7.1962e-09 | 3.61e-10 | 9.5266e-10 | 4.2051e-10 | 2.3317e-11 | 224395.969
314419.625 | 5.832e-09 | 6.9546e-09 | 1.9219e-10 | 8.7994e-09 | 7.2226e-09 | 3.6082e-10 | 9.4702e-10 | 4.2037e-10 | 2.348e-11 | 224408.156
314431.781 | 5.8726e-09 | 6.988e-09 | 1.9297e-10 | 8.8104e-09 | 7.2116e-09 | 3.6301e-10 | 9.4655e-10 | 4.1676e-10 | 2.3406e-11 | 224420.312
314443.938 | 5.7596e-09 | 6.9882e-09 | 1.9526e-10 | 8.7927e-09 | 7.1771e-09 | 3.637e-10 | 9.5575e-10 | 4.1146e-10 | 2.3366e-11 | 224432.469
314456.125 | 5.8044e-09 | 6.9238e-09 | 1.9107e-10 | 8.832e-09 | 7.1892e-09 | 3.6449e-10 | 9.5053e-10 | 4.1877e-10 | 2.3402e-11 | 224444.656
314468.281 | 5.8372e-09 | 6.9869e-09 | 1.9287e-10 | 8.7513e-09 | 7.248e-09 | 3.6238e-10 | 9.6347e-10 | 4.1537e-10 | 2.3261e-11 | 224456.812
314480.438 | 5.9099e-09 | 6.9613e-09 | 1.9323e-10 | 8.7527e-09 | 7.3037e-09 | 3.5625e-10 | 9.5145e-10 | 4.206e-10 | 2.3624e-11 | 224468.969
314492.625 | 5.8597e-09 | 6.8879e-09 | 1.9101e-10 | 8.7917e-09 | 7.2496e-09 | 3.6235e-10 | 9.4801e-10 | 4.1824e-10 | 2.3371e-11 | 224481.156
314504.781 | 5.8161e-09 | 6.9163e-09 | 1.9381e-10 | 8.8662e-09 | 7.2539e-09 | 3.6413e-10 | 9.4922e-10 | 4.169e-10 | 2.3311e-11 | 224493.312
314516.938 | 5.8424e-09 | 6.8819e-09 | 1.9454e-10 | 8.8082e-09 | 7.1561e-09 | 3.6502e-10 | 9.501e-10 | 4.1964e-10 | 2.3219e-11 | 224505.469
314529.125 | 5.9154e-09 | 6.9331e-09 | 1.9395e-10 | 8.8325e-09 | 7.261e-09 | 3.6272e-10 | 9.4645e-10 | 4.1548e-10 | 2.3267e-11 | 224517.656
314541.281 | 5.8358e-09 | 6.962e-09 | 1.9433e-10 | 8.8602e-09 | 7.2242e-09 | 3.6355e-10 | 9.553e-10 | 4.1891e-10 | 2.3335e-11 | 224529.812
314553.438 | 5.8183e-09 | 6.8956e-09 | 1.9126e-10 | 8.6487e-09 | 7.2011e-09 | 3.6089e-10 | 9.5836e-10 | 4.196e-10 | 2.3101e-11 | 224541.969
314565.625 | 5.9053e-09 | 6.9606e-09 | 1.938e-10 | 8.7798e-09 | 7.3123e-09 | 3.6607e-10 | 9.4885e-10 | 4.1948e-10 | 2.3252e-11 | 224554.156
314577.781 | 5.9336e-09 | 6.9013e-09 | 1.9173e-10 | 8.8144e-09 | 7.231e-09 | 3.636e-10 | 9.5036e-10 | 4.1534e-10 | 2.3526e-11 | 224566.312
314589.938 | 5.8386e-09 | 6.9051e-09 | 1.9424e-10 | 8.8282e-09 | 7.2144e-09 | 3.5936e-10 | 9.6669e-10 | 4.2008e-10 | 2.3354e-11 | 224578.469
314602.125 | 5.7484e-09 | 6.8821e-09 | 1.9335e-10 | 8.7036e-09 | 7.2501e-09 | 3.6153e-10 | 9.4399e-10 | 4.2022e-10 | 2.3204e-11 | 224590.656
314614.281 | 5.8721e-09 | 6.8817e-09 | 1.9106e-10 | 8.7601e-09 | 7.2275e-09 | 3.6087e-10 | 9.4892e-10 | 4.0816e-10 | 2.3257e-11 | 224602.812
314626.438 | 5.776e-09 | 6.8921e-09 | 1.9116e-10 | 8.7816e-09 | 7.1961e-09 | 3.5527e-10 | 9.521e-10 | 4.0788e-10 | 2.3159e-11 | 224614.969
314638.625 | 5.805e-09 | 6.9365e-09 | 1.9264e-10 | 8.7966e-09 | 7.1849e-09 | 3.61e-10 | 9.474e-10 | 4.1989e-10 | 2.3168e-11 | 224627.156
314650.781 | 5.8286e-09 | 6.8444e-09 | 1.9074e-10 | 8.6404e-09 | 7.2045e-09 | 3.5917e-10 | 9.3574e-10 | 4.1859e-10 | 2.3212e-11 | 224639.312
314662.969 | 5.7943e-09 | 6.8511e-09 | 1.9308e-10 | 8.6958e-09 | 7.2034e-09 | 3.6066e-10 | 9.5165e-10 | 4.1527e-10 | 2.318e-11 | 224651.5
314675.125 | 5.8025e-09 | 6.9201e-09 | 1.9246e-10 | 8.6994e-09 | 7.0978e-09 | 3.5898e-10 | 9.4984e-10 | 4.1759e-10 | 2.3025e-11 | 224663.656
314687.281 | 5.7708e-09 | 6.8339e-09 | 1.9334e-10 | 8.6793e-09 | 7.1262e-09 | 3.6471e-10 | 9.5744e-10 | 4.186e-10 | 2.298e-11 | 224675.812
314699.469 | 5.8183e-09 | 6.875e-09 | 1.9222e-10 | 8.8273e-09 | 7.2179e-09 | 3.5966e-10 | 9.4869e-10 | 4.1831e-10 | 2.3191e-11 | 224688
314711.625 | 5.8516e-09 | 6.8648e-09 | 1.9034e-10 | 8.6965e-09 | 7.1807e-09 | 3.5613e-10 | 9.4178e-10 | 4.1872e-10 | 2.3439e-11 | 224700.156
314723.781 | 5.8421e-09 | 6.8572e-09 | 1.9199e-10 | 8.7276e-09 | 7.1822e-09 | 3.6153e-10 | 9.488e-10 | 4.1718e-10 | 2.3236e-11 | 224712.312
314735.969 | 5.8344e-09 | 6.8718e-09 | 1.9211e-10 | 8.8039e-09 | 7.2277e-09 | 3.6113e-10 | 9.4552e-10 | 4.1111e-10 | 2.2965e-11 | 224724.5
314748.125 | 5.7356e-09 | 6.9581e-09 | 1.9144e-10 | 8.8184e-09 | 7.2214e-09 | 3.6263e-10 | 9.4897e-10 | 4.1763e-10 | 2.3231e-11 | 224736.656
314760.281 | 5.8132e-09 | 6.7856e-09 | 1.9123e-10 | 8.7254e-09 | 7.2049e-09 | 3.5916e-10 | 9.5005e-10 | 4.1179e-10 | 2.3111e-11 | 224748.812
314772.469 | 5.8677e-09 | 6.9431e-09 | 1.9331e-10 | 8.8863e-09 | 7.244e-09 | 3.6614e-10 | 9.5585e-10 | 4.1785e-10 | 2.3328e-11 | 224761
314784.625 | 5.8078e-09 | 6.9167e-09 | 1.937e-10 | 8.8337e-09 | 7.1459e-09 | 3.677e-10 | 9.4732e-10 | 4.1667e-10 | 2.3169e-11 | 224773.156
314796.781 | 5.8458e-09 | 6.7945e-09 | 1.9086e-10 | 8.9625e-09 | 7.2607e-09 | 3.6148e-10 | 9.5104e-10 | 4.1865e-10 | 2.3327e-11 | 224785.312
314808.969 | 5.8737e-09 | 6.8616e-09 | 1.9337e-10 | 8.8111e-09 | 7.1804e-09 | 3.6328e-10 | 9.546e-10 | 4.1364e-10 | 2.3e-11 | 224797.5
314821.125 | 5.8406e-09 | 6.9227e-09 | 1.926e-10 | 8.7278e-09 | 7.2016e-09 | 3.5699e-10 | 9.5066e-10 | 4.1795e-10 | 2.3031e-11 | 224809.656
314833.281 | 5.8049e-09 | 6.8607e-09 | 1.9369e-10 | 8.8619e-09 | 7.1258e-09 | 3.6015e-10 | 9.4873e-10 | 4.1613e-10 | 2.3143e-11 | 224821.812
314845.469 | 5.7585e-09 | 6.856e-09 | 1.9215e-10 | 8.7185e-09 | 7.1498e-09 | 3.6048e-10 | 9.5352e-10 | 4.1802e-10 | 2.3175e-11 | 224834
314857.625 | 5.8372e-09 | 6.902e-09 | 1.8912e-10 | 8.9257e-09 | 7.2454e-09 | 3.5835e-10 | 9.4207e-10 | 4.1564e-10 | 2.3312e-11 | 224846.156
314869.781 | 5.8447e-09 | 6.9113e-09 | 1.9379e-10 | 8.7469e-09 | 7.1689e-09 | 3.5912e-10 | 9.4772e-10 | 4.1666e-10 | 2.3014e-11 | 224858.312
314881.969 | 5.8526e-09 | 6.8601e-09 | 1.9278e-10 | 8.7826e-09 | 7.1723e-09 | 3.5958e-10 | 9.5449e-10 | 4.2098e-10 | 2.3245e-11 | 224870.5
314894.125 | 5.865e-09 | 6.9562e-09 | 1.9233e-10 | 8.8192e-09 | 7.2397e-09 | 3.566e-10 | 9.5605e-10 | 4.1168e-10 | 2.3353e-11 | 224882.656
314906.281 | 5.8689e-09 | 6.85e-09 | 1.942e-10 | 8.7962e-09 | 7.2093e-09 | 3.6091e-10 | 9.4856e-10 | 4.2217e-10 | 2.3061e-11 | 224894.812
314918.469 | 5.8388e-09 | 6.8696e-09 | 1.9313e-10 | 8.8312e-09 | 7.1552e-09 | 3.6198e-10 | 9.5677e-10 | 4.1715e-10 | 2.3038e-11 | 224907
314930.625 | 5.8458e-09 | 6.8504e-09 | 1.9018e-10 | 8.8426e-09 | 7.2448e-09 | 3.5593e-10 | 9.4974e-10 | 4.1465e-10 | 2.34e-11 | 224919.156
314942.781 | 5.7912e-09 | 6.9071e-09 | 1.9145e-10 | 8.7749e-09 | 7.2239e-09 | 3.5726e-10 | 9.5124e-10 | 4.2031e-10 | 2.3281e-11 | 224931.312
314954.969 | 5.8492e-09 | 6.8718e-09 | 1.9206e-10 | 8.8439e-09 | 7.1308e-09 | 3.6151e-10 | 9.4776e-10 | 4.1613e-10 | 2.3208e-11 | 224943.5
314967.125 | 5.88e-09 | 6.826e-09 | 1.9364e-10 | 8.7835e-09 | 7.2739e-09 | 3.6101e-10 | 9.5066e-10 | 4.1417e-10 | 2.3301e-11 | 224955.656
314979.281 | 5.7532e-09 | 6.8842e-09 | 1.9277e-10 | 8.8593e-09 | 7.2251e-09 | 3.5898e-10 | 9.5085e-10 | 4.1645e-10 | 2.3212e-11 | 224967.812
314991.469 | 5.8648e-09 | 6.7983e-09 | 1.9177e-10 | 8.673e-09 | 7.1745e-09 | 3.562e-10 | 9.4933e-10 | 4.2279e-10 | 2.3219e-11 | 224980
315003.625 | 5.7884e-09 | 6.7968e-09 | 1.9148e-10 | 8.7279e-09 | 7.1851e-09 | 3.5895e-10 | 9.566e-10 | 4.1406e-10 | 2.3201e-11 | 224992.156
315015.813 | 5.843e-09 | 6.8897e-09 | 1.9042e-10 | 8.8104e-09 | 7.1828e-09 | 3.6045e-10 | 9.4552e-10 | 4.1154e-10 | 2.3026e-11 | 225004.344
315027.969 | 5.7655e-09 | 6.809e-09 | 1.9276e-10 | 8.7748e-09 | 7.1489e-09 | 3.5687e-10 | 9.4974e-10 | 4.1346e-10 | 2.3275e-11 | 225016.5
315040.125 | 5.7727e-09 | 6.8186e-09 | 1.9398e-10 | 8.8764e-09 | 7.1214e-09 | 3.5913e-10 | 9.5469e-10 | 4.1535e-10 | 2.3011e-11 | 225028.656
315052.313 | 5.7646e-09 | 6.7924e-09 | 1.9284e-10 | 8.708e-09 | 7.1869e-09 | 3.5705e-10 | 9.5159e-10 | 4.1947e-10 | 2.2899e-11 | 225040.844
315064.469 | 5.7993e-09 | 6.8524e-09 | 1.9413e-10 | 8.7624e-09 | 7.1826e-09 | 3.565e-10 | 9.5021e-10 | 4.179e-10 | 2.333e-11 | 225053
315076.625 | 5.6908e-09 | 6.7815e-09 | 1.9177e-10 | 8.6816e-09 | 7.1539e-09 | 3.5871e-10 | 9.311e-10 | 4.1235e-10 | 2.3096e-11 | 225065.156
315088.813 | 5.7837e-09 | 6.8212e-09 | 1.906e-10 | 8.6781e-09 | 7.2048e-09 | 3.5781e-10 | 9.4834e-10 | 4.151e-10 | 2.3126e-11 | 225077.344
315100.969 | 5.7796e-09 | 6.8114e-09 | 1.9093e-10 | 8.6654e-09 | 7.1826e-09 | 3.5694e-10 | 9.4701e-10 | 4.1802e-10 | 2.3212e-11 | 225089.5
315113.125 | 5.8328e-09 | 6.8734e-09 | 1.9292e-10 | 8.5784e-09 | 7.1597e-09 | 3.5854e-10 | 9.4617e-10 | 4.1911e-10 | 2.3133e-11 | 225101.656
315125.313 | 5.8136e-09 | 6.8554e-09 | 1.9212e-10 | 8.786e-09 | 7.138e-09 | 3.5829e-10 | 9.4583e-10 | 4.1984e-10 | 2.3061e-11 | 225113.844
315137.469 | 5.8117e-09 | 6.8758e-09 | 1.936e-10 | 8.8801e-09 | 7.27e-09 | 3.6344e-10 | 9.4682e-10 | 4.1695e-10 | 2.324e-11 | 225126
315149.625 | 5.8163e-09 | 6.8781e-09 | 1.9277e-10 | 8.7278e-09 | 7.1871e-09 | 3.5803e-10 | 9.4864e-10 | 4.1875e-10 | 2.3155e-11 | 225138.156
315161.813 | 5.7537e-09 | 6.8721e-09 | 1.9494e-10 | 8.7754e-09 | 7.1861e-09 | 3.6123e-10 | 9.4544e-10 | 4.1446e-10 | 2.3158e-11 | 225150.344
315173.969 | 5.7865e-09 | 6.8349e-09 | 1.9205e-10 | 8.8817e-09 | 7.2204e-09 | 3.6139e-10 | 9.5438e-10 | 4.2267e-10 | 2.3321e-11 | 225162.5
315186.125 | 5.9168e-09 | 6.923e-09 | 1.9306e-10 | 8.8697e-09 | 7.2261e-09 | 3.6679e-10 | 9.5611e-10 | 4.2362e-10 | 2.3133e-11 | 225174.656
315198.313 | 5.7764e-09 | 6.8732e-09 | 1.939e-10 | 8.7572e-09 | 7.1309e-09 | 3.6186e-10 | 9.6037e-10 | 4.202e-10 | 2.3347e-11 | 225186.844
315210.469 | 5.8701e-09 | 6.907e-09 | 1.9291e-10 | 8.8105e-09 | 7.223e-09 | 3.6537e-10 | 9.5426e-10 | 4.1954e-10 | 2.3212e-11 | 225199
315222.625 | 5.8318e-09 | 6.864e-09 | 1.9369e-10 | 8.7916e-09 | 7.2611e-09 | 3.5756e-10 | 9.5666e-10 | 4.2074e-10 | 2.2836e-11 | 225211.156
315234.813 | 5.7972e-09 | 6.8336e-09 | 1.933e-10 | 8.8312e-09 | 7.2001e-09 | 3.6196e-10 | 9.5467e-10 | 4.1733e-10 | 2.306e-11 | 225223.344
315246.969 | 5.8206e-09 | 6.9198e-09 | 1.9722e-10 | 8.7677e-09 | 7.3021e-09 | 3.6641e-10 | 9.663e-10 | 4.1709e-10 | 2.3246e-11 | 225235.5
315259.125 | 5.7888e-09 | 6.888e-09 | 1.9488e-10 | 8.8579e-09 | 7.2298e-09 | 3.5934e-10 | 9.5643e-10 | 4.2108e-10 | 2.3346e-11 | 225247.656
315271.313 | 5.8706e-09 | 6.9634e-09 | 1.9321e-10 | 8.8342e-09 | 7.2243e-09 | 3.6022e-10 | 9.6366e-10 | 4.1807e-10 | 2.2922e-11 | 225259.844
315283.469 | 5.7796e-09 | 6.934e-09 | 1.9468e-10 | 8.7903e-09 | 7.261e-09 | 3.647e-10 | 9.6759e-10 | 4.2001e-10 | 2.3153e-11 | 225272
315295.625 | 5.7981e-09 | 6.9117e-09 | 1.9533e-10 | 8.84e-09 | 7.2281e-09 | 3.5828e-10 | 9.594e-10 | 4.2045e-10 | 2.3213e-11 | 225284.156
315307.813 | 5.7956e-09 | 6.8712e-09 | 1.9255e-10 | 8.8016e-09 | 7.2446e-09 | 3.6421e-10 | 9.5601e-10 | 4.1241e-10 | 2.3378e-11 | 225296.344
315319.969 | 5.8663e-09 | 6.9394e-09 | 1.931e-10 | 8.8838e-09 | 7.2811e-09 | 3.6433e-10 | 9.519e-10 | 4.2062e-10 | 2.3521e-11 | 225308.5
315332.125 | 5.8318e-09 | 6.851e-09 | 1.9472e-10 | 8.9135e-09 | 7.2108e-09 | 3.5943e-10 | 9.6399e-10 | 4.2219e-10 | 2.3485e-11 | 225320.656
315344.313 | 5.8245e-09 | 6.9436e-09 | 1.9412e-10 | 8.9318e-09 | 7.2248e-09 | 3.6377e-10 | 9.5623e-10 | 4.2338e-10 | 2.3248e-11 | 225332.844
315356.469 | 5.8694e-09 | 6.8982e-09 | 1.9459e-10 | 8.831e-09 | 7.1693e-09 | 3.6016e-10 | 9.7036e-10 | 4.2141e-10 | 2.3315e-11 | 225345
315368.625 | 5.9343e-09 | 6.9676e-09 | 1.9227e-10 | 8.8496e-09 | 7.1686e-09 | 3.6037e-10 | 9.6513e-10 | 4.2168e-10 | 2.3381e-11 | 225357.156
315380.813 | 5.8675e-09 | 6.9003e-09 | 1.944e-10 | 8.8975e-09 | 7.2969e-09 | 3.6126e-10 | 9.6976e-10 | 4.2163e-10 | 2.334e-11 | 225369.344
315392.969 | 5.7095e-09 | 6.7986e-09 | 1.9407e-10 | 8.9431e-09 | 7.2405e-09 | 3.6354e-10 | 9.6441e-10 | 4.2459e-10 | 2.3346e-11 | 225381.5
315405.156 | 5.78e-09 | 6.926e-09 | 1.9276e-10 | 8.8832e-09 | 7.2049e-09 | 3.5989e-10 | 9.5232e-10 | 4.2126e-10 | 2.307e-11 | 225393.687
315417.313 | 5.8768e-09 | 6.8915e-09 | 1.9248e-10 | 8.9022e-09 | 7.1986e-09 | 3.6227e-10 | 9.6635e-10 | 4.1943e-10 | 2.3357e-11 | 225405.844
315429.469 | 5.9067e-09 | 6.9299e-09 | 1.9356e-10 | 8.9599e-09 | 7.2745e-09 | 3.621e-10 | 9.5932e-10 | 4.2201e-10 | 2.363e-11 | 225418
315441.656 | 5.9025e-09 | 6.8524e-09 | 1.9541e-10 | 8.9143e-09 | 7.3204e-09 | 3.625e-10 | 9.6952e-10 | 4.2449e-10 | 2.3109e-11 | 225430.187
315453.813 | 5.8903e-09 | 6.8476e-09 | 1.9481e-10 | 8.8803e-09 | 7.2205e-09 | 3.6356e-10 | 9.4665e-10 | 4.1865e-10 | 2.336e-11 | 225442.344
315465.969 | 5.8196e-09 | 6.8734e-09 | 1.9319e-10 | 8.8942e-09 | 7.2609e-09 | 3.5855e-10 | 9.6305e-10 | 4.2478e-10 | 2.2995e-11 | 225454.5
315478.156 | 5.9219e-09 | 6.8795e-09 | 1.9503e-10 | 8.9106e-09 | 7.2227e-09 | 3.5993e-10 | 9.5541e-10 | 4.1498e-10 | 2.3372e-11 | 225466.687
315490.313 | 5.771e-09 | 6.9097e-09 | 1.9553e-10 | 8.8391e-09 | 7.2395e-09 | 3.653e-10 | 9.5043e-10 | 4.1977e-10 | 2.3139e-11 | 225478.844
315502.469 | 5.8449e-09 | 6.9439e-09 | 1.9184e-10 | 8.8622e-09 | 7.1758e-09 | 3.5777e-10 | 9.6697e-10 | 4.1458e-10 | 2.3183e-11 | 225491
315514.656 | 5.9509e-09 | 6.9722e-09 | 1.934e-10 | 8.7963e-09 | 7.2726e-09 | 3.5976e-10 | 9.5798e-10 | 4.1917e-10 | 2.3261e-11 | 225503.187
315526.813 | 5.9056e-09 | 6.8186e-09 | 1.9727e-10 | 8.779e-09 | 7.3284e-09 | 3.5744e-10 | 9.511e-10 | 4.1341e-10 | 2.3369e-11 | 225515.344
315538.969 | 5.8125e-09 | 6.9202e-09 | 1.9448e-10 | 8.8513e-09 | 7.2839e-09 | 3.5729e-10 | 9.6748e-10 | 4.1994e-10 | 2.3236e-11 | 225527.5
315551.156 | 5.8302e-09 | 6.792e-09 | 1.9127e-10 | 8.8222e-09 | 7.1976e-09 | 3.6234e-10 | 9.6611e-10 | 4.1847e-10 | 2.3344e-11 | 225539.687
315563.313 | 5.8298e-09 | 6.8947e-09 | 1.9339e-10 | 8.8523e-09 | 7.2882e-09 | 3.6032e-10 | 9.5477e-10 | 4.2018e-10 | 2.3057e-11 | 225551.844
315575.469 | 5.8204e-09 | 6.916e-09 | 1.9303e-10 | 8.8251e-09 | 7.3216e-09 | 3.5795e-10 | 9.6605e-10 | 4.158e-10 | 2.2915e-11 | 225564
315587.656 | 5.7775e-09 | 6.8402e-09 | 1.9415e-10 | 8.9407e-09 | 7.2995e-09 | 3.6313e-10 | 9.5231e-10 | 4.1443e-10 | 2.3431e-11 | 225576.187
315599.813 | 5.8248e-09 | 6.8287e-09 | 1.9144e-10 | 8.7917e-09 | 7.2413e-09 | 3.6246e-10 | 9.4953e-10 | 4.1705e-10 | 2.3202e-11 | 225588.344
315611.969 | 5.8037e-09 | 6.9363e-09 | 1.9214e-10 | 8.8859e-09 | 7.2354e-09 | 3.5802e-10 | 9.5287e-10 | 4.1311e-10 | 2.3294e-11 | 225600.5
315624.156 | 5.8453e-09 | 6.7905e-09 | 1.9295e-10 | 8.8371e-09 | 7.2938e-09 | 3.5952e-10 | 9.4854e-10 | 4.1878e-10 | 2.3128e-11 | 225612.687
315636.313 | 5.8664e-09 | 6.895e-09 | 1.9218e-10 | 8.826e-09 | 7.1998e-09 | 3.616e-10 | 9.5592e-10 | 4.1755e-10 | 2.3208e-11 | 225624.844
315648.469 | 5.8025e-09 | 6.8393e-09 | 1.9406e-10 | 8.8392e-09 | 7.1547e-09 | 3.6284e-10 | 9.5974e-10 | 4.1729e-10 | 2.3278e-11 | 225637
315660.656 | 5.8376e-09 | 6.8729e-09 | 1.9212e-10 | 8.8024e-09 | 7.232e-09 | 3.6442e-10 | 9.5928e-10 | 4.18e-10 | 2.3388e-11 | 225649.187
315672.813 | 5.8108e-09 | 6.9077e-09 | 1.922e-10 | 8.8932e-09 | 7.2194e-09 | 3.6293e-10 | 9.5955e-10 | 4.1633e-10 | 2.3097e-11 | 225661.344
315684.969 | 5.7977e-09 | 6.8701e-09 | 1.911e-10 | 8.8908e-09 | 7.3146e-09 | 3.5973e-10 | 9.5671e-10 | 4.1387e-10 | 2.3148e-11 | 225673.5
315697.156 | 5.8939e-09 | 6.9386e-09 | 1.9308e-10 | 8.8397e-09 | 7.2219e-09 | 3.6255e-10 | 9.5368e-10 | 4.1231e-10 | 2.3367e-11 | 225685.687
315709.313 | 5.9047e-09 | 6.972e-09 | 1.9317e-10 | 8.8307e-09 | 7.2871e-09 | 3.6252e-10 | 9.489e-10 | 4.2237e-10 | 2.3362e-11 | 225697.844
315721.469 | 5.7779e-09 | 6.87e-09 | 1.9343e-10 | 8.8555e-09 | 7.2857e-09 | 3.5901e-10 | 9.4969e-10 | 4.1621e-10 | 2.3195e-11 | 225710
315733.656 | 5.8352e-09 | 6.875e-09 | 1.9216e-10 | 8.8734e-09 | 7.2713e-09 | 3.5411e-10 | 9.4638e-10 | 4.1745e-10 | 2.3212e-11 | 225722.187
315745.813 | 5.8075e-09 | 6.8443e-09 | 1.9229e-10 | 8.7363e-09 | 7.2496e-09 | 3.6257e-10 | 9.5302e-10 | 4.1458e-10 | 2.282e-11 | 225734.344
315757.969 | 5.7783e-09 | 6.9305e-09 | 1.9227e-10 | 8.7683e-09 | 7.1977e-09 | 3.6416e-10 | 9.582e-10 | 4.1912e-10 | 2.3276e-11 | 225746.5
315770.156 | 5.846e-09 | 6.8584e-09 | 1.931e-10 | 8.7624e-09 | 7.1071e-09 | 3.6204e-10 | 9.4239e-10 | 4.1612e-10 | 2.2864e-11 | 225758.687
315782.313 | 5.795e-09 | 6.8665e-09 | 1.9121e-10 | 8.8007e-09 | 7.209e-09 | 3.6402e-10 | 9.5318e-10 | 4.1398e-10 | 2.3399e-11 | 225770.844
315794.5 | 5.8376e-09 | 6.8971e-09 | 1.911e-10 | 8.8432e-09 | 7.1892e-09 | 3.585e-10 | 9.5356e-10 | 4.1806e-10 | 2.33e-11 | 225783.031
315806.656 | 5.7746e-09 | 6.9126e-09 | 1.95e-10 | 8.7749e-09 | 7.2849e-09 | 3.597e-10 | 9.6108e-10 | 4.1926e-10 | 2.3131e-11 | 225795.187
315818.813 | 5.8303e-09 | 6.858e-09 | 1.9182e-10 | 8.8458e-09 | 7.1792e-09 | 3.6155e-10 | 9.5824e-10 | 4.1685e-10 | 2.3133e-11 | 225807.344
315831 | 5.9425e-09 | 6.9235e-09 | 1.9237e-10 | 8.7379e-09 | 7.2547e-09 | 3.5796e-10 | 9.5225e-10 | 4.1489e-10 | 2.3276e-11 | 225819.531
315843.156 | 5.8699e-09 | 6.8427e-09 | 1.9289e-10 | 8.7914e-09 | 7.2736e-09 | 3.6008e-10 | 9.568e-10 | 4.1465e-10 | 2.3122e-11 | 225831.687
315855.313 | 5.9423e-09 | 6.8833e-09 | 1.9239e-10 | 8.7296e-09 | 7.2933e-09 | 3.6323e-10 | 9.5519e-10 | 4.1967e-10 | 2.304e-11 | 225843.844
315867.5 | 5.9116e-09 | 6.9123e-09 | 1.9284e-10 | 8.8006e-09 | 7.2708e-09 | 3.6316e-10 | 9.5798e-10 | 4.1886e-10 | 2.3012e-11 | 225856.031
315879.656 | 5.9567e-09 | 6.8644e-09 | 1.9178e-10 | 8.8051e-09 | 7.2097e-09 | 3.6143e-10 | 9.5099e-10 | 4.1733e-10 | 2.3026e-11 | 225868.187
315891.813 | 5.9215e-09 | 6.9307e-09 | 1.9246e-10 | 8.8303e-09 | 7.2691e-09 | 3.5854e-10 | 9.5792e-10 | 4.1707e-10 | 2.3164e-11 | 225880.344
315904 | 5.7935e-09 | 6.9282e-09 | 1.9381e-10 | 8.7932e-09 | 7.2815e-09 | 3.594e-10 | 9.5204e-10 | 4.1448e-10 | 2.3242e-11 | 225892.531
315916.156 | 5.8666e-09 | 6.8924e-09 | 1.936e-10 | 8.7874e-09 | 7.2351e-09 | 3.6234e-10 | 9.5343e-10 | 4.2107e-10 | 2.3243e-11 | 225904.687
315928.313 | 5.8288e-09 | 6.9185e-09 | 1.9136e-10 | 8.8409e-09 | 7.3199e-09 | 3.5919e-10 | 9.51e-10 | 4.1666e-10 | 2.3039e-11 | 225916.844
315940.5 | 5.8947e-09 | 6.8818e-09 | 1.9326e-10 | 8.7833e-09 | 7.1873e-09 | 3.5815e-10 | 9.5527e-10 | 4.1491e-10 | 2.3203e-11 | 225929.031
315952.656 | 5.8344e-09 | 6.8876e-09 | 1.938e-10 | 8.7494e-09 | 7.1913e-09 | 3.65e-10 | 9.4506e-10 | 4.1976e-10 | 2.3088e-11 | 225941.187
315964.813 | 5.8345e-09 | 6.9087e-09 | 1.91e-10 | 8.8008e-09 | 7.2682e-09 | 3.6135e-10 | 9.6443e-10 | 4.185e-10 | 2.3017e-11 | 225953.344
315977 | 5.8708e-09 | 6.8461e-09 | 1.9298e-10 | 8.752e-09 | 7.2268e-09 | 3.6158e-10 | 9.6237e-10 | 4.19e-10 | 2.3482e-11 | 225965.531
315989.156 | 5.8359e-09 | 6.9742e-09 | 1.9449e-10 | 8.9777e-09 | 7.3581e-09 | 3.6231e-10 | 9.5962e-10 | 4.1613e-10 | 2.3018e-11 | 225977.687
316001.313 | 5.9386e-09 | 6.8783e-09 | 1.9199e-10 | 8.8421e-09 | 7.2846e-09 | 3.6478e-10 | 9.5834e-10 | 4.1794e-10 | 2.3526e-11 | 225989.844
316013.5 | 5.8343e-09 | 6.8646e-09 | 1.9346e-10 | 8.9239e-09 | 7.2069e-09 | 3.5987e-10 | 9.6361e-10 | 4.2091e-10 | 2.2963e-11 | 226002.031
316025.656 | 5.8303e-09 | 6.9117e-09 | 1.9516e-10 | 8.8408e-09 | 7.2569e-09 | 3.6494e-10 | 9.5539e-10 | 4.1801e-10 | 2.316e-11 | 226014.187
316037.813 | 5.855e-09 | 6.9232e-09 | 1.9291e-10 | 8.8842e-09 | 7.2169e-09 | 3.5865e-10 | 9.5481e-10 | 4.2075e-10 | 2.3127e-11 | 226026.344
316050 | 5.8124e-09 | 6.8592e-09 | 1.934e-10 | 8.9077e-09 | 7.284e-09 | 3.5916e-10 | 9.5518e-10 | 4.1849e-10 | 2.315e-11 | 226038.531
316062.156 | 5.8319e-09 | 6.9424e-09 | 1.9381e-10 | 8.8356e-09 | 7.1765e-09 | 3.5633e-10 | 9.4668e-10 | 4.2075e-10 | 2.3266e-11 | 226050.687
316074.313 | 5.9103e-09 | 6.905e-09 | 1.9314e-10 | 8.8645e-09 | 7.2437e-09 | 3.6363e-10 | 9.673e-10 | 4.2197e-10 | 2.3128e-11 | 226062.844
316086.5 | 5.849e-09 | 6.8758e-09 | 1.9335e-10 | 8.8205e-09 | 7.3521e-09 | 3.6055e-10 | 9.5634e-10 | 4.1578e-10 | 2.3122e-11 | 226075.031
316098.656 | 5.7983e-09 | 6.863e-09 | 1.9147e-10 | 8.7509e-09 | 7.2166e-09 | 3.5913e-10 | 9.5348e-10 | 4.1686e-10 | 2.2998e-11 | 226087.187
316110.813 | 5.7392e-09 | 6.87e-09 | 1.9489e-10 | 8.7782e-09 | 7.2587e-09 | 3.6455e-10 | 9.4144e-10 | 4.1539e-10 | 2.2983e-11 | 226099.344
316123 | 5.8377e-09 | 6.8884e-09 | 1.9073e-10 | 8.8627e-09 | 7.2545e-09 | 3.6208e-10 | 9.5507e-10 | 4.1921e-10 | 2.3154e-11 | 226111.531
316135.156 | 5.8834e-09 | 6.8526e-09 | 1.927e-10 | 8.7952e-09 | 7.2803e-09 | 3.6012e-10 | 9.5283e-10 | 4.1927e-10 | 2.3076e-11 | 226123.687
316147.313 | 5.899e-09 | 6.8347e-09 | 1.9199e-10 | 8.7561e-09 | 7.2166e-09 | 3.6392e-10 | 9.5236e-10 | 4.1654e-10 | 2.3013e-11 | 226135.844
316159.5 | 5.8612e-09 | 6.8602e-09 | 1.9264e-10 | 8.8126e-09 | 7.1882e-09 | 3.5808e-10 | 9.6376e-10 | 4.1562e-10 | 2.3182e-11 | 226148.031
316171.656 | 5.835e-09 | 6.9252e-09 | 1.9156e-10 | 8.8137e-09 | 7.1706e-09 | 3.6093e-10 | 9.5668e-10 | 4.1129e-10 | 2.2994e-11 | 226160.187
316183.844 | 5.8146e-09 | 6.8768e-09 | 1.9184e-10 | 8.785e-09 | 7.2372e-09 | 3.6167e-10 | 9.5229e-10 | 4.2171e-10 | 2.3041e-11 | 226172.375
316196 | 5.8394e-09 | 6.8771e-09 | 1.9394e-10 | 8.8562e-09 | 7.3021e-09 | 3.5749e-10 | 9.4098e-10 | 4.2287e-10 | 2.3135e-11 | 226184.531
316208.156 | 5.8251e-09 | 6.8824e-09 | 1.9445e-10 | 8.7748e-09 | 7.2608e-09 | 3.5915e-10 | 9.4772e-10 | 4.1681e-10 | 2.2943e-11 | 226196.687
316220.344 | 5.8458e-09 | 6.9007e-09 | 1.9126e-10 | 8.7972e-09 | 7.2512e-09 | 3.5854e-10 | 9.4676e-10 | 4.1378e-10 | 2.2819e-11 | 226208.875
316232.5 | 5.8362e-09 | 6.8637e-09 | 1.9046e-10 | 8.8193e-09 | 7.1912e-09 | 3.5751e-10 | 9.4127e-10 | 4.152e-10 | 2.2763e-11 | 226221.031
316244.656 | 5.7353e-09 | 6.7304e-09 | 1.8935e-10 | 8.7309e-09 | 7.1844e-09 | 3.6014e-10 | 9.5278e-10 | 4.1372e-10 | 2.2849e-11 | 226233.187
316256.844 | 5.7982e-09 | 6.8021e-09 | 1.9096e-10 | 8.7284e-09 | 7.1418e-09 | 3.6197e-10 | 9.5559e-10 | 4.1877e-10 | 2.2889e-11 | 226245.375
316269 | 5.8563e-09 | 6.9103e-09 | 1.9244e-10 | 8.6611e-09 | 7.148e-09 | 3.5923e-10 | 9.552e-10 | 4.1555e-10 | 2.3057e-11 | 226257.531
316281.156 | 5.8529e-09 | 6.8284e-09 | 1.9204e-10 | 8.7798e-09 | 7.2147e-09 | 3.5697e-10 | 9.6124e-10 | 4.1421e-10 | 2.302e-11 | 226269.687
316293.344 | 5.7346e-09 | 6.8503e-09 | 1.9182e-10 | 8.6637e-09 | 7.2013e-09 | 3.5959e-10 | 9.5377e-10 | 4.1154e-10 | 2.3083e-11 | 226281.875
316305.5 | 5.8073e-09 | 6.8896e-09 | 1.9302e-10 | 8.7944e-09 | 7.207e-09 | 3.5715e-10 | 9.5357e-10 | 4.1645e-10 | 2.3007e-11 | 226294.031
316317.656 | 5.7924e-09 | 6.8531e-09 | 1.9011e-10 | 8.8028e-09 | 7.1422e-09 | 3.5974e-10 | 9.4527e-10 | 4.162e-10 | 2.3012e-11 | 226306.187
316329.844 | 5.807e-09 | 6.7997e-09 | 1.922e-10 | 8.7405e-09 | 7.2437e-09 | 3.5987e-10 | 9.4499e-10 | 4.1823e-10 | 2.3324e-11 | 226318.375
316342 | 5.8262e-09 | 6.9005e-09 | 1.9336e-10 | 8.878e-09 | 7.2771e-09 | 3.6094e-10 | 9.5574e-10 | 4.1888e-10 | 2.3234e-11 | 226330.531
316354.156 | 5.8482e-09 | 6.8211e-09 | 1.9391e-10 | 8.8607e-09 | 7.2348e-09 | 3.5559e-10 | 9.5068e-10 | 4.2308e-10 | 2.3232e-11 | 226342.687
316366.344 | 5.8383e-09 | 6.8307e-09 | 1.9266e-10 | 8.8635e-09 | 7.1937e-09 | 3.5678e-10 | 9.4776e-10 | 4.1922e-10 | 2.3057e-11 | 226354.875
316378.5 | 5.8639e-09 | 6.8111e-09 | 1.9152e-10 | 8.8195e-09 | 7.1864e-09 | 3.5717e-10 | 9.601e-10 | 4.1787e-10 | 2.3392e-11 | 226367.031
316390.656 | 5.8842e-09 | 6.7676e-09 | 1.9234e-10 | 8.7863e-09 | 7.1214e-09 | 3.5693e-10 | 9.5805e-10 | 4.1951e-10 | 2.3198e-11 | 226379.187
316402.844 | 5.8536e-09 | 6.8838e-09 | 1.9205e-10 | 8.7589e-09 | 7.2204e-09 | 3.5992e-10 | 9.5973e-10 | 4.1493e-10 | 2.3106e-11 | 226391.375
316415 | 5.8957e-09 | 6.8501e-09 | 1.9314e-10 | 8.8063e-09 | 7.2302e-09 | 3.5736e-10 | 9.5158e-10 | 4.1215e-10 | 2.3116e-11 | 226403.531
316427.156 | 5.826e-09 | 6.8129e-09 | 1.9224e-10 | 8.754e-09 | 7.2175e-09 | 3.5927e-10 | 9.4751e-10 | 4.1545e-10 | 2.3019e-11 | 226415.687
316439.344 | 5.8516e-09 | 6.9321e-09 | 1.9126e-10 | 8.7185e-09 | 7.1795e-09 | 3.5849e-10 | 9.4756e-10 | 4.1696e-10 | 2.3431e-11 | 226427.875
316451.5 | 5.851e-09 | 6.8045e-09 | 1.9151e-10 | 8.7696e-09 | 7.1928e-09 | 3.5904e-10 | 9.5087e-10 | 4.1916e-10 | 2.3078e-11 | 226440.031
316463.656 | 5.8303e-09 | 6.8272e-09 | 1.9219e-10 | 8.8283e-09 | 7.1957e-09 | 3.5961e-10 | 9.5743e-10 | 4.1753e-10 | 2.2878e-11 | 226452.187
316475.844 | 5.7934e-09 | 6.8192e-09 | 1.9183e-10 | 8.8388e-09 | 7.1661e-09 | 3.5449e-10 | 9.5219e-10 | 4.1995e-10 | 2.2646e-11 | 226464.375
316488 | 5.7869e-09 | 6.8041e-09 | 1.9245e-10 | 8.8545e-09 | 7.1306e-09 | 3.5661e-10 | 9.5424e-10 | 4.189e-10 | 2.2748e-11 | 226476.531
316500.156 | 5.7992e-09 | 6.8837e-09 | 1.9258e-10 | 8.8873e-09 | 7.1675e-09 | 3.6472e-10 | 9.5986e-10 | 4.1954e-10 | 2.3151e-11 | 226488.687
316512.344 | 5.9418e-09 | 6.8685e-09 | 1.9463e-10 | 8.9154e-09 | 7.236e-09 | 3.6239e-10 | 9.5912e-10 | 4.1744e-10 | 2.3139e-11 | 226500.875
316524.5 | 5.7976e-09 | 6.7926e-09 | 1.9396e-10 | 8.8868e-09 | 7.2217e-09 | 3.6044e-10 | 9.5168e-10 | 4.1714e-10 | 2.3328e-11 | 226513.031
316536.688 | 5.8722e-09 | 6.85e-09 | 1.9358e-10 | 8.8296e-09 | 7.1807e-09 | 3.58e-10 | 9.543e-10 | 4.1742e-10 | 2.3154e-11 | 226525.219
316548.844 | 5.8827e-09 | 6.8033e-09 | 1.9284e-10 | 8.8394e-09 | 7.1562e-09 | 3.6142e-10 | 9.6366e-10 | 4.1912e-10 | 2.302e-11 | 226537.375
316561 | 5.7979e-09 | 6.814e-09 | 1.9364e-10 | 8.7683e-09 | 7.2895e-09 | 3.5497e-10 | 9.4746e-10 | 4.2191e-10 | 2.2985e-11 | 226549.531
316573.188 | 5.8418e-09 | 6.7814e-09 | 1.9276e-10 | 8.883e-09 | 7.2302e-09 | 3.6029e-10 | 9.5202e-10 | 4.1741e-10 | 2.2944e-11 | 226561.719
316585.344 | 5.7827e-09 | 6.8531e-09 | 1.9196e-10 | 8.7154e-09 | 7.2065e-09 | 3.5799e-10 | 9.4609e-10 | 4.1748e-10 | 2.3023e-11 | 226573.875
316597.5 | 5.8187e-09 | 6.7588e-09 | 1.9071e-10 | 8.7417e-09 | 7.2293e-09 | 3.5779e-10 | 9.4484e-10 | 4.2197e-10 | 2.3042e-11 | 226586.031
316609.688 | 5.8025e-09 | 6.7842e-09 | 1.9221e-10 | 8.7185e-09 | 7.2034e-09 | 3.5892e-10 | 9.4881e-10 | 4.2104e-10 | 2.3002e-11 | 226598.219
316621.844 | 5.8524e-09 | 6.8506e-09 | 1.9352e-10 | 8.7182e-09 | 7.2233e-09 | 3.5881e-10 | 9.4643e-10 | 4.1587e-10 | 2.3351e-11 | 226610.375
316634 | 5.8593e-09 | 6.8343e-09 | 1.931e-10 | 8.8815e-09 | 7.1637e-09 | 3.5913e-10 | 9.4736e-10 | 4.1827e-10 | 2.2981e-11 | 226622.531
316646.188 | 5.8851e-09 | 6.8323e-09 | 1.9183e-10 | 8.7204e-09 | 7.2146e-09 | 3.5997e-10 | 9.4394e-10 | 4.1651e-10 | 2.3315e-11 | 226634.719
316658.344 | 5.8564e-09 | 6.8177e-09 | 1.9243e-10 | 8.7256e-09 | 7.1856e-09 | 3.566e-10 | 9.5182e-10 | 4.2095e-10 | 2.3038e-11 | 226646.875
316670.5 | 5.7858e-09 | 6.8284e-09 | 1.9182e-10 | 8.7821e-09 | 7.1263e-09 | 3.5984e-10 | 9.4843e-10 | 4.1366e-10 | 2.2988e-11 | 226659.031
316682.688 | 5.7875e-09 | 6.8251e-09 | 1.9265e-10 | 8.8443e-09 | 7.2178e-09 | 3.5966e-10 | 9.5798e-10 | 4.1769e-10 | 2.3162e-11 | 226671.219
316694.844 | 5.7512e-09 | 6.9121e-09 | 1.9186e-10 | 8.7635e-09 | 7.2011e-09 | 3.6025e-10 | 9.5417e-10 | 4.148e-10 | 2.3187e-11 | 226683.375
316707 | 5.8848e-09 | 6.8242e-09 | 1.9265e-10 | 8.8163e-09 | 7.2006e-09 | 3.6514e-10 | 9.5171e-10 | 4.1848e-10 | 2.2915e-11 | 226695.531
316719.188 | 5.7798e-09 | 6.8674e-09 | 1.9023e-10 | 8.7208e-09 | 7.2684e-09 | 3.6137e-10 | 9.411e-10 | 4.2097e-10 | 2.3235e-11 | 226707.719
316731.344 | 5.8297e-09 | 6.7936e-09 | 1.9333e-10 | 8.8568e-09 | 7.2133e-09 | 3.6078e-10 | 9.5316e-10 | 4.1942e-10 | 2.2974e-11 | 226719.875
316743.5 | 5.8772e-09 | 6.7883e-09 | 1.9256e-10 | 8.8747e-09 | 7.1562e-09 | 3.5801e-10 | 9.5159e-10 | 4.1658e-10 | 2.2721e-11 | 226732.031
316755.688 | 5.7387e-09 | 6.8058e-09 | 1.9189e-10 | 8.9479e-09 | 7.1983e-09 | 3.6184e-10 | 9.6098e-10 | 4.216e-10 | 2.289e-11 | 226744.219
316767.844 | 5.7944e-09 | 6.872e-09 | 1.9087e-10 | 8.9257e-09 | 7.2147e-09 | 3.5886e-10 | 9.4231e-10 | 4.1765e-10 | 2.3026e-11 | 226756.375
316780 | 5.7668e-09 | 6.7901e-09 | 1.9161e-10 | 8.6912e-09 | 7.1624e-09 | 3.5758e-10 | 9.4513e-10 | 4.1922e-10 | 2.3217e-11 | 226768.531
316792.188 | 5.807e-09 | 6.8281e-09 | 1.945e-10 | 8.7789e-09 | 7.1552e-09 | 3.6158e-10 | 9.6167e-10 | 4.1405e-10 | 2.3128e-11 | 226780.719
316804.344 | 5.8751e-09 | 6.8172e-09 | 1.918e-10 | 8.7996e-09 | 7.1443e-09 | 3.6151e-10 | 9.541e-10 | 4.1455e-10 | 2.287e-11 | 226792.875
316816.5 | 5.8152e-09 | 6.8416e-09 | 1.9203e-10 | 8.8576e-09 | 7.193e-09 | 3.5894e-10 | 9.5982e-10 | 4.1594e-10 | 2.2908e-11 | 226805.031
316828.688 | 5.8369e-09 | 6.8357e-09 | 1.9444e-10 | 8.7899e-09 | 7.1945e-09 | 3.5912e-10 | 9.4867e-10 | 4.2085e-10 | 2.3305e-11 | 226817.219
316840.844 | 5.7957e-09 | 6.8006e-09 | 1.9351e-10 | 8.8508e-09 | 7.1641e-09 | 3.5829e-10 | 9.577e-10 | 4.2127e-10 | 2.301e-11 | 226829.375
316853 | 5.7556e-09 | 6.7094e-09 | 1.9313e-10 | 8.8449e-09 | 7.2061e-09 | 3.6139e-10 | 9.5516e-10 | 4.1923e-10 | 2.3003e-11 | 226841.531
316865.188 | 5.8774e-09 | 6.9002e-09 | 1.924e-10 | 8.8235e-09 | 7.115e-09 | 3.6061e-10 | 9.5474e-10 | 4.2193e-10 | 2.3063e-11 | 226853.719
316877.344 | 5.8239e-09 | 6.7393e-09 | 1.9485e-10 | 8.8123e-09 | 7.1188e-09 | 3.5995e-10 | 9.502e-10 | 4.1883e-10 | 2.2763e-11 | 226865.875
316889.5 | 5.7431e-09 | 6.8539e-09 | 1.9308e-10 | 8.7932e-09 | 7.237e-09 | 3.5738e-10 | 9.5646e-10 | 4.217e-10 | 2.3171e-11 | 226878.031
316901.688 | 5.9142e-09 | 6.8233e-09 | 1.9363e-10 | 8.8375e-09 | 7.2174e-09 | 3.6101e-10 | 9.6642e-10 | 4.233e-10 | 2.3269e-11 | 226890.219
316913.844 | 5.8796e-09 | 6.8353e-09 | 1.9414e-10 | 8.8267e-09 | 7.125e-09 | 3.6393e-10 | 9.7327e-10 | 4.2173e-10 | 2.3129e-11 | 226902.375
316926.031 | 5.8679e-09 | 6.7549e-09 | 1.9332e-10 | 8.7677e-09 | 7.2e-09 | 3.653e-10 | 9.668e-10 | 4.171e-10 | 2.328e-11 | 226914.562
316938.188 | 5.8275e-09 | 6.8923e-09 | 1.9297e-10 | 8.9671e-09 | 7.19e-09 | 3.5768e-10 | 9.7145e-10 | 4.2008e-10 | 2.299e-11 | 226926.719
316950.344 | 5.7985e-09 | 6.7895e-09 | 1.9396e-10 | 8.9858e-09 | 7.1854e-09 | 3.5851e-10 | 9.6587e-10 | 4.2016e-10 | 2.3011e-11 | 226938.875
316962.531 | 5.8222e-09 | 6.7661e-09 | 1.9323e-10 | 8.7727e-09 | 7.1992e-09 | 3.6058e-10 | 9.643e-10 | 4.2002e-10 | 2.3291e-11 | 226951.062
316974.688 | 5.8125e-09 | 6.8382e-09 | 1.9301e-10 | 8.9607e-09 | 7.1604e-09 | 3.561e-10 | 9.5788e-10 | 4.1809e-10 | 2.2963e-11 | 226963.219
316986.844 | 5.7699e-09 | 6.7724e-09 | 1.9451e-10 | 8.7919e-09 | 7.1789e-09 | 3.5716e-10 | 9.5277e-10 | 4.1969e-10 | 2.2969e-11 | 226975.375
316999.031 | 5.7711e-09 | 6.837e-09 | 1.9254e-10 | 8.7655e-09 | 7.174e-09 | 3.6126e-10 | 9.4942e-10 | 4.1594e-10 | 2.298e-11 | 226987.562
317011.188 | 5.846e-09 | 6.8313e-09 | 1.9034e-10 | 8.6648e-09 | 7.1655e-09 | 3.5707e-10 | 9.5564e-10 | 4.1295e-10 | 2.2746e-11 | 226999.719
317023.344 | 5.7861e-09 | 6.8125e-09 | 1.9124e-10 | 8.6957e-09 | 7.1828e-09 | 3.5861e-10 | 9.4694e-10 | 4.1853e-10 | 2.2905e-11 | 227011.875
317035.531 | 5.8054e-09 | 6.7027e-09 | 1.8861e-10 | 8.7891e-09 | 7.1891e-09 | 3.5474e-10 | 9.5311e-10 | 4.1336e-10 | 2.2896e-11 | 227024.062
317047.688 | 5.7583e-09 | 6.7328e-09 | 1.9121e-10 | 8.6713e-09 | 7.1841e-09 | 3.5481e-10 | 9.4993e-10 | 4.1619e-10 | 2.2946e-11 | 227036.219
317059.844 | 5.7969e-09 | 6.7518e-09 | 1.8965e-10 | 8.7137e-09 | 7.1293e-09 | 3.5999e-10 | 9.4512e-10 | 4.1933e-10 | 2.3083e-11 | 227048.375
317072.031 | 5.7299e-09 | 6.8328e-09 | 1.8987e-10 | 8.7516e-09 | 7.2184e-09 | 3.518e-10 | 9.4397e-10 | 4.1088e-10 | 2.279e-11 | 227060.562
317084.188 | 5.7114e-09 | 6.8111e-09 | 1.9122e-10 | 8.7204e-09 | 7.1841e-09 | 3.5866e-10 | 9.4519e-10 | 4.1737e-10 | 2.2775e-11 | 227072.719
317096.344 | 5.7449e-09 | 6.7215e-09 | 1.9148e-10 | 8.8013e-09 | 7.1826e-09 | 3.5568e-10 | 9.4461e-10 | 4.1523e-10 | 2.3038e-11 | 227084.875
317108.531 | 5.7113e-09 | 6.8339e-09 | 1.9069e-10 | 8.6984e-09 | 7.0622e-09 | 3.5581e-10 | 9.5055e-10 | 4.1718e-10 | 2.2578e-11 | 227097.062
317120.688 | 5.6844e-09 | 6.7405e-09 | 1.918e-10 | 8.7841e-09 | 7.2005e-09 | 3.5954e-10 | 9.4961e-10 | 4.1299e-10 | 2.2828e-11 | 227109.219
317132.844 | 5.738e-09 | 6.8319e-09 | 1.9186e-10 | 8.7912e-09 | 7.1121e-09 | 3.5541e-10 | 9.5158e-10 | 4.1691e-10 | 2.2858e-11 | 227121.375
317145.031 | 5.707e-09 | 6.8276e-09 | 1.9223e-10 | 8.7685e-09 | 7.1763e-09 | 3.5919e-10 | 9.4655e-10 | 4.133e-10 | 2.3072e-11 | 227133.562
317157.188 | 5.8241e-09 | 6.7756e-09 | 1.9191e-10 | 8.6481e-09 | 7.1161e-09 | 3.5559e-10 | 9.4822e-10 | 4.172e-10 | 2.2772e-11 | 227145.719
317169.344 | 5.8106e-09 | 6.7926e-09 | 1.9315e-10 | 8.7219e-09 | 7.1466e-09 | 3.5607e-10 | 9.5345e-10 | 4.1692e-10 | 2.3042e-11 | 227157.875
317181.531 | 5.7053e-09 | 6.8382e-09 | 1.897e-10 | 8.8152e-09 | 7.137e-09 | 3.5527e-10 | 9.3801e-10 | 4.1104e-10 | 2.3138e-11 | 227170.062
317193.688 | 5.7628e-09 | 6.8386e-09 | 1.9177e-10 | 8.7888e-09 | 7.1146e-09 | 3.5308e-10 | 9.485e-10 | 4.1599e-10 | 2.2659e-11 | 227182.219
317205.844 | 5.7886e-09 | 6.8044e-09 | 1.9134e-10 | 8.7234e-09 | 7.1146e-09 | 3.5495e-10 | 9.5352e-10 | 4.1701e-10 | 2.2717e-11 | 227194.375
317218.031 | 5.6794e-09 | 6.7594e-09 | 1.8965e-10 | 8.7191e-09 | 7.1218e-09 | 3.6026e-10 | 9.4652e-10 | 4.1318e-10 | 2.2814e-11 | 227206.562
317230.188 | 5.8467e-09 | 6.8053e-09 | 1.9068e-10 | 8.6474e-09 | 7.1527e-09 | 3.5122e-10 | 9.4425e-10 | 4.1426e-10 | 2.2745e-11 | 227218.719
317242.344 | 5.8025e-09 | 6.919e-09 | 1.9034e-10 | 8.6722e-09 | 7.1878e-09 | 3.5701e-10 | 9.4115e-10 | 4.137e-10 | 2.3099e-11 | 227230.875
317254.531 | 5.8304e-09 | 6.8442e-09 | 1.9112e-10 | 8.7109e-09 | 7.173e-09 | 3.5555e-10 | 9.5075e-10 | 4.154e-10 | 2.301e-11 | 227243.062
317266.688 | 5.7157e-09 | 6.7954e-09 | 1.9131e-10 | 8.7105e-09 | 7.2068e-09 | 3.5298e-10 | 9.528e-10 | 4.1605e-10 | 2.2946e-11 | 227255.219
317278.844 | 5.8723e-09 | 6.8416e-09 | 1.9085e-10 | 8.7226e-09 | 7.14e-09 | 3.6086e-10 | 9.3752e-10 | 4.1506e-10 | 2.288e-11 | 227267.375
317291.031 | 5.7471e-09 | 6.741e-09 | 1.916e-10 | 8.7967e-09 | 7.1905e-09 | 3.6132e-10 | 9.4887e-10 | 4.1635e-10 | 2.2916e-11 | 227279.562
317303.188 | 5.8201e-09 | 6.8289e-09 | 1.9277e-10 | 8.8298e-09 | 7.2273e-09 | 3.5684e-10 | 9.57e-10 | 4.1622e-10 | 2.3019e-11 | 227291.719
317315.375 | 5.8035e-09 | 6.8217e-09 | 1.9048e-10 | 8.7183e-09 | 7.1414e-09 | 3.5667e-10 | 9.5197e-10 | 4.1764e-10 | 2.2943e-11 | 227303.906
317327.531 | 5.7707e-09 | 6.783e-09 | 1.9174e-10 | 8.8687e-09 | 7.1602e-09 | 3.5818e-10 | 9.6e-10 | 4.1614e-10 | 2.3022e-11 | 227316.062
317339.688 | 5.7859e-09 | 6.8401e-09 | 1.8978e-10 | 8.7445e-09 | 7.1483e-09 | 3.5662e-10 | 9.5038e-10 | 4.1658e-10 | 2.3002e-11 | 227328.219
317351.875 | 5.8209e-09 | 6.8807e-09 | 1.9113e-10 | 8.6925e-09 | 7.22e-09 | 3.5704e-10 | 9.5059e-10 | 4.1584e-10 | 2.2695e-11 | 227340.406
317364.031 | 5.8899e-09 | 6.7653e-09 | 1.9384e-10 | 8.7253e-09 | 7.1967e-09 | 3.5771e-10 | 9.4573e-10 | 4.1413e-10 | 2.2934e-11 | 227352.562
317376.188 | 5.8479e-09 | 6.7855e-09 | 1.8949e-10 | 8.8533e-09 | 7.2282e-09 | 3.5464e-10 | 9.5554e-10 | 4.1739e-10 | 2.3018e-11 | 227364.719
317388.375 | 5.9578e-09 | 6.8903e-09 | 1.8973e-10 | 8.7744e-09 | 7.225e-09 | 3.5927e-10 | 9.5476e-10 | 4.1444e-10 | 2.2828e-11 | 227376.906
317400.531 | 5.8219e-09 | 6.7778e-09 | 1.9217e-10 | 8.7451e-09 | 7.156e-09 | 3.5884e-10 | 9.5117e-10 | 4.2211e-10 | 2.3122e-11 | 227389.062
317412.688 | 5.8662e-09 | 6.7963e-09 | 1.9012e-10 | 8.7636e-09 | 7.1528e-09 | 3.5512e-10 | 9.5152e-10 | 4.1398e-10 | 2.2806e-11 | 227401.219
317424.875 | 5.7283e-09 | 6.8105e-09 | 1.9079e-10 | 8.8111e-09 | 7.1428e-09 | 3.5444e-10 | 9.4236e-10 | 4.1452e-10 | 2.3206e-11 | 227413.406
317437.031 | 5.8191e-09 | 6.7608e-09 | 1.9096e-10 | 8.7617e-09 | 7.1147e-09 | 3.5859e-10 | 9.5485e-10 | 4.1947e-10 | 2.2786e-11 | 227425.562
317449.188 | 5.7647e-09 | 6.7832e-09 | 1.9262e-10 | 8.8443e-09 | 7.0958e-09 | 3.5563e-10 | 9.4899e-10 | 4.1784e-10 | 2.2882e-11 | 227437.719
317461.375 | 5.8218e-09 | 6.7693e-09 | 1.9355e-10 | 8.8625e-09 | 7.1132e-09 | 3.5895e-10 | 9.5544e-10 | 4.1328e-10 | 2.2737e-11 | 227449.906
317473.531 | 5.8252e-09 | 6.8019e-09 | 1.9225e-10 | 8.7365e-09 | 7.1734e-09 | 3.569e-10 | 9.4052e-10 | 4.178e-10 | 2.3112e-11 | 227462.062
317485.688 | 5.8383e-09 | 6.7804e-09 | 1.9039e-10 | 8.7896e-09 | 7.2462e-09 | 3.582e-10 | 9.5948e-10 | 4.17e-10 | 2.285e-11 | 227474.219
317497.875 | 5.7892e-09 | 6.8197e-09 | 1.9173e-10 | 8.7264e-09 | 7.1869e-09 | 3.555e-10 | 9.5819e-10 | 4.1591e-10 | 2.2941e-11 | 227486.406
317510.031 | 5.8743e-09 | 6.7768e-09 | 1.9313e-10 | 8.8038e-09 | 7.2162e-09 | 3.5733e-10 | 9.4248e-10 | 4.1303e-10 | 2.3279e-11 | 227498.562
317522.188 | 5.7477e-09 | 6.7642e-09 | 1.9335e-10 | 8.7264e-09 | 7.1186e-09 | 3.5611e-10 | 9.4911e-10 | 4.1537e-10 | 2.3e-11 | 227510.719
317534.375 | 5.8338e-09 | 6.8429e-09 | 1.9275e-10 | 8.8253e-09 | 7.1793e-09 | 3.5665e-10 | 9.5085e-10 | 4.1706e-10 | 2.3105e-11 | 227522.906
317546.531 | 5.7693e-09 | 6.8289e-09 | 1.9339e-10 | 8.8158e-09 | 7.073e-09 | 3.56e-10 | 9.5833e-10 | 4.1798e-10 | 2.2901e-11 | 227535.062
317558.688 | 5.842e-09 | 6.8333e-09 | 1.9309e-10 | 8.7282e-09 | 7.219e-09 | 3.5638e-10 | 9.6247e-10 | 4.1751e-10 | 2.289e-11 | 227547.219
317570.875 | 5.8071e-09 | 6.8289e-09 | 1.911e-10 | 8.8415e-09 | 7.2055e-09 | 3.5577e-10 | 9.6161e-10 | 4.1669e-10 | 2.2965e-11 | 227559.406
317583.031 | 5.83e-09 | 6.8173e-09 | 1.9407e-10 | 8.8012e-09 | 7.1636e-09 | 3.5997e-10 | 9.5652e-10 | 4.2222e-10 | 2.2946e-11 | 227571.562
317595.188 | 5.8053e-09 | 6.8081e-09 | 1.9205e-10 | 8.8765e-09 | 7.1531e-09 | 3.5765e-10 | 9.6033e-10 | 4.1736e-10 | 2.3023e-11 | 227583.719
317607.375 | 5.8127e-09 | 6.7772e-09 | 1.9247e-10 | 8.7793e-09 | 7.1949e-09 | 3.5563e-10 | 9.5661e-10 | 4.1491e-10 | 2.3344e-11 | 227595.906
317619.531 | 5.8983e-09 | 6.7572e-09 | 1.9308e-10 | 8.8194e-09 | 7.1619e-09 | 3.5863e-10 | 9.5262e-10 | 4.1382e-10 | 2.2657e-11 | 227608.062
317631.688 | 5.7706e-09 | 6.832e-09 | 1.9063e-10 | 8.8532e-09 | 7.1737e-09 | 3.5354e-10 | 9.5172e-10 | 4.1406e-10 | 2.2784e-11 | 227620.219
317643.875 | 5.8255e-09 | 6.8547e-09 | 1.889e-10 | 8.742e-09 | 7.2571e-09 | 3.5778e-10 | 9.4023e-10 | 4.1674e-10 | 2.2816e-11 | 227632.406
317656.031 | 5.7755e-09 | 6.83e-09 | 1.9115e-10 | 8.8209e-09 | 7.1398e-09 | 3.5755e-10 | 9.5061e-10 | 4.1639e-10 | 2.3108e-11 | 227644.562
317668.188 | 5.7749e-09 | 6.7939e-09 | 1.9208e-10 | 8.6457e-09 | 7.1588e-09 | 3.5734e-10 | 9.4635e-10 | 4.1496e-10 | 2.298e-11 | 227656.719
317680.375 | 5.83e-09 | 6.7511e-09 | 1.9193e-10 | 8.7428e-09 | 7.1018e-09 | 3.5175e-10 | 9.5704e-10 | 4.1639e-10 | 2.3015e-11 | 227668.906
317692.531 | 5.7538e-09 | 6.742e-09 | 1.9226e-10 | 8.8243e-09 | 7.0591e-09 | 3.5516e-10 | 9.5049e-10 | 4.1481e-10 | 2.2932e-11 | 227681.062
317704.719 | 5.7708e-09 | 6.7629e-09 | 1.9274e-10 | 8.7643e-09 | 7.1749e-09 | 3.5908e-10 | 9.4603e-10 | 4.1657e-10 | 2.2794e-11 | 227693.25
317716.875 | 5.7333e-09 | 6.7623e-09 | 1.911e-10 | 8.7914e-09 | 7.1358e-09 | 3.5987e-10 | 9.4988e-10 | 4.17e-10 | 2.2819e-11 | 227705.406
317729.031 | 5.7911e-09 | 6.7377e-09 | 1.9112e-10 | 8.7788e-09 | 7.0965e-09 | 3.5349e-10 | 9.4807e-10 | 4.1879e-10 | 2.3014e-11 | 227717.562
317741.219 | 5.7309e-09 | 6.7821e-09 | 1.9156e-10 | 8.7168e-09 | 7.0373e-09 | 3.5175e-10 | 9.4209e-10 | 4.1527e-10 | 2.2851e-11 | 227729.75
317753.375 | 5.7085e-09 | 6.766e-09 | 1.9082e-10 | 8.6937e-09 | 7.0959e-09 | 3.5705e-10 | 9.367e-10 | 4.1345e-10 | 2.2918e-11 | 227741.906
317765.531 | 5.8173e-09 | 6.7691e-09 | 1.9077e-10 | 8.7842e-09 | 7.1988e-09 | 3.5514e-10 | 9.5493e-10 | 4.1398e-10 | 2.2724e-11 | 227754.062
317777.719 | 5.7827e-09 | 6.7536e-09 | 1.912e-10 | 8.8058e-09 | 7.1226e-09 | 3.5984e-10 | 9.4235e-10 | 4.1159e-10 | 2.2663e-11 | 227766.25
317789.875 | 5.7461e-09 | 6.6551e-09 | 1.8993e-10 | 8.7387e-09 | 7.0405e-09 | 3.5507e-10 | 9.4086e-10 | 4.1311e-10 | 2.2683e-11 | 227778.406
317802.031 | 5.8203e-09 | 6.7509e-09 | 1.912e-10 | 8.6948e-09 | 7.0925e-09 | 3.5513e-10 | 9.4694e-10 | 4.125e-10 | 2.2688e-11 | 227790.562
317814.219 | 5.8561e-09 | 6.8464e-09 | 1.9051e-10 | 8.7347e-09 | 7.1626e-09 | 3.5288e-10 | 9.5718e-10 | 4.1223e-10 | 2.2708e-11 | 227802.75
317826.375 | 5.7864e-09 | 6.7088e-09 | 1.9249e-10 | 8.761e-09 | 7.2187e-09 | 3.529e-10 | 9.544e-10 | 4.1371e-10 | 2.3153e-11 | 227814.906
317838.531 | 5.6705e-09 | 6.7266e-09 | 1.9379e-10 | 8.8028e-09 | 7.1986e-09 | 3.5327e-10 | 9.5871e-10 | 4.1293e-10 | 2.3056e-11 | 227827.062
317850.719 | 5.7477e-09 | 6.7932e-09 | 1.9275e-10 | 8.7506e-09 | 7.1971e-09 | 3.5723e-10 | 9.5216e-10 | 4.1298e-10 | 2.2914e-11 | 227839.25
317862.875 | 5.8186e-09 | 6.6872e-09 | 1.9085e-10 | 8.6993e-09 | 7.1001e-09 | 3.5156e-10 | 9.5479e-10 | 4.1591e-10 | 2.3065e-11 | 227851.406
317875.031 | 5.7577e-09 | 6.7579e-09 | 1.9061e-10 | 8.7525e-09 | 7.1595e-09 | 3.5645e-10 | 9.5333e-10 | 4.1176e-10 | 2.3005e-11 | 227863.562
317887.219 | 5.8451e-09 | 6.7207e-09 | 1.9095e-10 | 8.7932e-09 | 7.1521e-09 | 3.543e-10 | 9.5303e-10 | 4.1534e-10 | 2.3e-11 | 227875.75
317899.375 | 5.7431e-09 | 6.7295e-09 | 1.8975e-10 | 8.7819e-09 | 7.0689e-09 | 3.5722e-10 | 9.6292e-10 | 4.1585e-10 | 2.2534e-11 | 227887.906
317911.531 | 5.8313e-09 | 6.7359e-09 | 1.9046e-10 | 8.8267e-09 | 7.1442e-09 | 3.573e-10 | 9.48e-10 | 4.1972e-10 | 2.2997e-11 | 227900.062
317923.719 | 5.7658e-09 | 6.7118e-09 | 1.9126e-10 | 8.8384e-09 | 7.0886e-09 | 3.5606e-10 | 9.5441e-10 | 4.2144e-10 | 2.2785e-11 | 227912.25
317935.875 | 5.7423e-09 | 6.7204e-09 | 1.8921e-10 | 8.8389e-09 | 7.1194e-09 | 3.5588e-10 | 9.448e-10 | 4.1424e-10 | 2.2649e-11 | 227924.406
317948.031 | 5.7082e-09 | 6.7739e-09 | 1.907e-10 | 8.7309e-09 | 7.1754e-09 | 3.5766e-10 | 9.5163e-10 | 4.1269e-10 | 2.2603e-11 | 227936.562
317960.219 | 5.7962e-09 | 6.7043e-09 | 1.9164e-10 | 8.8024e-09 | 7.0862e-09 | 3.5542e-10 | 9.5858e-10 | 4.124e-10 | 2.2784e-11 | 227948.75
317972.375 | 5.745e-09 | 6.6493e-09 | 1.9068e-10 | 8.6474e-09 | 7.1482e-09 | 3.5666e-10 | 9.5416e-10 | 4.1372e-10 | 2.2846e-11 | 227960.906
317984.531 | 5.7573e-09 | 6.7255e-09 | 1.9057e-10 | 8.7632e-09 | 7.0812e-09 | 3.5758e-10 | 9.4675e-10 | 4.1555e-10 | 2.265e-11 | 227973.062
317996.719 | 5.7218e-09 | 6.735e-09 | 1.9027e-10 | 8.7498e-09 | 7.0916e-09 | 3.5517e-10 | 9.4954e-10 | 4.1469e-10 | 2.3208e-11 | 227985.25
318008.875 | 5.7141e-09 | 6.7623e-09 | 1.9049e-10 | 8.7217e-09 | 7.1149e-09 | 3.5413e-10 | 9.5232e-10 | 4.163e-10 | 2.2549e-11 | 227997.406
318021.031 | 5.8102e-09 | 6.7713e-09 | 1.9074e-10 | 8.7366e-09 | 7.1044e-09 | 3.5483e-10 | 9.635e-10 | 4.1743e-10 | 2.2682e-11 | 228009.562
318033.219 | 5.853e-09 | 6.7639e-09 | 1.9067e-10 | 8.7402e-09 | 7.0346e-09 | 3.5632e-10 | 9.5004e-10 | 4.1403e-10 | 2.2698e-11 | 228021.75
318045.375 | 5.8289e-09 | 6.8146e-09 | 1.9188e-10 | 8.7338e-09 | 7.1027e-09 | 3.6007e-10 | 9.4755e-10 | 4.1789e-10 | 2.3068e-11 | 228033.906
318057.563 | 5.8412e-09 | 6.8157e-09 | 1.9092e-10 | 8.7291e-09 | 7.2552e-09 | 3.5541e-10 | 9.5758e-10 | 4.1701e-10 | 2.2595e-11 | 228046.094
318069.719 | 5.8486e-09 | 6.7337e-09 | 1.9087e-10 | 8.6896e-09 | 7.1668e-09 | 3.5645e-10 | 9.5012e-10 | 4.199e-10 | 2.2897e-11 | 228058.25
318081.875 | 5.7682e-09 | 6.7804e-09 | 1.9288e-10 | 8.7219e-09 | 7.2201e-09 | 3.555e-10 | 9.6007e-10 | 4.1732e-10 | 2.3072e-11 | 228070.406
318094.063 | 5.8679e-09 | 6.8068e-09 | 1.918e-10 | 8.8773e-09 | 7.1504e-09 | 3.614e-10 | 9.5824e-10 | 4.1248e-10 | 2.2893e-11 | 228082.594
318106.219 | 5.8441e-09 | 6.8184e-09 | 1.928e-10 | 8.7165e-09 | 7.2547e-09 | 3.5892e-10 | 9.5825e-10 | 4.1595e-10 | 2.2956e-11 | 228094.75
318118.375 | 5.9186e-09 | 6.8139e-09 | 1.9351e-10 | 8.9125e-09 | 7.1113e-09 | 3.5883e-10 | 9.6173e-10 | 4.1903e-10 | 2.299e-11 | 228106.906
318130.563 | 5.7459e-09 | 6.8344e-09 | 1.9268e-10 | 8.8409e-09 | 7.2025e-09 | 3.5785e-10 | 9.6209e-10 | 4.1948e-10 | 2.2885e-11 | 228119.094
318142.719 | 5.8332e-09 | 6.8417e-09 | 1.9352e-10 | 8.8186e-09 | 7.1975e-09 | 3.5835e-10 | 9.5929e-10 | 4.1805e-10 | 2.3243e-11 | 228131.25
318154.875 | 5.7877e-09 | 6.7997e-09 | 1.9368e-10 | 8.8458e-09 | 7.2521e-09 | 3.565e-10 | 9.5237e-10 | 4.2028e-10 | 2.2976e-11 | 228143.406
318167.063 | 5.8105e-09 | 6.802e-09 | 1.935e-10 | 8.8068e-09 | 7.2198e-09 | 3.5962e-10 | 9.5615e-10 | 4.2136e-10 | 2.3196e-11 | 228155.594
318179.219 | 5.8979e-09 | 6.7617e-09 | 1.9174e-10 | 8.7279e-09 | 7.1926e-09 | 3.5519e-10 | 9.6326e-10 | 4.1605e-10 | 2.3216e-11 | 228167.75
318191.375 | 5.8276e-09 | 6.7727e-09 | 1.8994e-10 | 8.8209e-09 | 7.1144e-09 | 3.6019e-10 | 9.5497e-10 | 4.126e-10 | 2.3287e-11 | 228179.906
318203.563 | 5.8136e-09 | 6.7856e-09 | 1.9033e-10 | 8.8222e-09 | 7.1287e-09 | 3.5302e-10 | 9.5336e-10 | 4.1417e-10 | 2.295e-11 | 228192.094
318215.719 | 5.7457e-09 | 6.8751e-09 | 1.9247e-10 | 8.7802e-09 | 7.2039e-09 | 3.5977e-10 | 9.4314e-10 | 4.1361e-10 | 2.2961e-11 | 228204.25
318227.875 | 5.8061e-09 | 6.8947e-09 | 1.9234e-10 | 8.6969e-09 | 7.1686e-09 | 3.5536e-10 | 9.4549e-10 | 4.1635e-10 | 2.2871e-11 | 228216.406
318240.063 | 5.7855e-09 | 6.8184e-09 | 1.9228e-10 | 8.7851e-09 | 7.2394e-09 | 3.549e-10 | 9.533e-10 | 4.2156e-10 | 2.2874e-11 | 228228.594
318252.219 | 5.8048e-09 | 6.7775e-09 | 1.9091e-10 | 8.7456e-09 | 7.1521e-09 | 3.5361e-10 | 9.5085e-10 | 4.1461e-10 | 2.278e-11 | 228240.75
318264.375 | 5.8029e-09 | 6.7738e-09 | 1.945e-10 | 8.8025e-09 | 7.1569e-09 | 3.6148e-10 | 9.6107e-10 | 4.2237e-10 | 2.321e-11 | 228252.906
318276.563 | 5.9082e-09 | 6.9931e-09 | 1.941e-10 | 8.9035e-09 | 7.2179e-09 | 3.5793e-10 | 9.5504e-10 | 4.2426e-10 | 2.3051e-11 | 228265.094
318288.719 | 5.8292e-09 | 6.8626e-09 | 1.9076e-10 | 8.9044e-09 | 7.1552e-09 | 3.5528e-10 | 9.5796e-10 | 4.1515e-10 | 2.2906e-11 | 228277.25
318300.875 | 5.8114e-09 | 6.8155e-09 | 1.9059e-10 | 8.7402e-09 | 7.1928e-09 | 3.5455e-10 | 9.5802e-10 | 4.1972e-10 | 2.2973e-11 | 228289.406
318313.063 | 5.8298e-09 | 6.8568e-09 | 1.9336e-10 | 8.7739e-09 | 7.1864e-09 | 3.5863e-10 | 9.6089e-10 | 4.2005e-10 | 2.3021e-11 | 228301.594
318325.219 | 5.7464e-09 | 6.8076e-09 | 1.9133e-10 | 8.8126e-09 | 7.1518e-09 | 3.5471e-10 | 9.5067e-10 | 4.1612e-10 | 2.2976e-11 | 228313.75
318337.375 | 5.7199e-09 | 6.789e-09 | 1.9222e-10 | 8.8434e-09 | 7.1307e-09 | 3.5519e-10 | 9.5176e-10 | 4.1471e-10 | 2.2916e-11 | 228325.906
318349.563 | 5.774e-09 | 6.8361e-09 | 1.9087e-10 | 8.7544e-09 | 7.1059e-09 | 3.5506e-10 | 9.3985e-10 | 4.1514e-10 | 2.2735e-11 | 228338.094
318361.719 | 5.826e-09 | 6.8308e-09 | 1.9084e-10 | 8.7861e-09 | 7.1764e-09 | 3.5763e-10 | 9.4873e-10 | 4.1549e-10 | 2.29e-11 | 228350.25
318373.875 | 5.8395e-09 | 6.8523e-09 | 1.9178e-10 | 8.8122e-09 | 7.2479e-09 | 3.583e-10 | 9.6087e-10 | 4.2087e-10 | 2.3174e-11 | 228362.406
318386.063 | 5.9293e-09 | 6.7492e-09 | 1.9361e-10 | 8.7691e-09 | 7.1955e-09 | 3.5378e-10 | 9.4932e-10 | 4.1565e-10 | 2.302e-11 | 228374.594
318398.219 | 5.7864e-09 | 6.737e-09 | 1.9173e-10 | 8.7614e-09 | 7.1547e-09 | 3.5981e-10 | 9.5833e-10 | 4.1556e-10 | 2.3006e-11 | 228386.75
318410.375 | 5.8035e-09 | 6.8035e-09 | 1.9365e-10 | 8.7925e-09 | 7.1406e-09 | 3.5687e-10 | 9.6912e-10 | 4.1751e-10 | 2.2921e-11 | 228398.906
318422.563 | 5.7504e-09 | 6.8912e-09 | 1.9085e-10 | 8.7739e-09 | 7.1886e-09 | 3.5909e-10 | 9.4268e-10 | 4.1711e-10 | 2.2905e-11 | 228411.094
318434.719 | 5.7203e-09 | 6.852e-09 | 1.9391e-10 | 8.8915e-09 | 7.1166e-09 | 3.6088e-10 | 9.6073e-10 | 4.2063e-10 | 2.3049e-11 | 228423.25
318446.906 | 5.8832e-09 | 6.9099e-09 | 1.9514e-10 | 8.7954e-09 | 7.1353e-09 | 3.5648e-10 | 9.6106e-10 | 4.1869e-10 | 2.3034e-11 | 228435.437
318459.063 | 5.7815e-09 | 6.786e-09 | 1.9123e-10 | 8.8471e-09 | 7.2111e-09 | 3.562e-10 | 9.6479e-10 | 4.1823e-10 | 2.2836e-11 | 228447.594
318471.219 | 5.8459e-09 | 6.829e-09 | 1.9255e-10 | 8.8999e-09 | 7.0627e-09 | 3.6121e-10 | 9.6433e-10 | 4.1698e-10 | 2.3024e-11 | 228459.75
318483.406 | 5.9161e-09 | 6.7589e-09 | 1.9168e-10 | 8.8297e-09 | 7.2039e-09 | 3.6128e-10 | 9.6287e-10 | 4.2015e-10 | 2.305e-11 | 228471.937
318495.563 | 5.7997e-09 | 6.8019e-09 | 1.9253e-10 | 8.8836e-09 | 7.1463e-09 | 3.5949e-10 | 9.5444e-10 | 4.1838e-10 | 2.286e-11 | 228484.094
318507.719 | 5.8724e-09 | 6.724e-09 | 1.9136e-10 | 8.7468e-09 | 7.1154e-09 | 3.5991e-10 | 9.4414e-10 | 4.1708e-10 | 2.2838e-11 | 228496.25
318519.906 | 5.8176e-09 | 6.6903e-09 | 1.9298e-10 | 8.8071e-09 | 7.1194e-09 | 3.5266e-10 | 9.5413e-10 | 4.1874e-10 | 2.2836e-11 | 228508.437
318532.063 | 5.7265e-09 | 6.6628e-09 | 1.8971e-10 | 8.7629e-09 | 7.1664e-09 | 3.5831e-10 | 9.4777e-10 | 4.1037e-10 | 2.2664e-11 | 228520.594
318544.219 | 5.7346e-09 | 6.7825e-09 | 1.9138e-10 | 8.7395e-09 | 7.1536e-09 | 3.5898e-10 | 9.4967e-10 | 4.1077e-10 | 2.2666e-11 | 228532.75
318556.406 | 5.716e-09 | 6.6527e-09 | 1.9131e-10 | 8.8083e-09 | 7.1151e-09 | 3.5427e-10 | 9.4479e-10 | 4.1174e-10 | 2.2808e-11 | 228544.937
318568.563 | 5.7627e-09 | 6.699e-09 | 1.9164e-10 | 8.7575e-09 | 7.0687e-09 | 3.5722e-10 | 9.5436e-10 | 4.1541e-10 | 2.2745e-11 | 228557.094
318580.719 | 5.7164e-09 | 6.694e-09 | 1.8951e-10 | 8.7028e-09 | 7.1327e-09 | 3.5277e-10 | 9.4975e-10 | 4.1723e-10 | 2.2875e-11 | 228569.25
318592.906 | 5.7139e-09 | 6.7354e-09 | 1.9038e-10 | 8.8767e-09 | 7.0903e-09 | 3.5449e-10 | 9.4951e-10 | 4.1263e-10 | 2.2701e-11 | 228581.437
318605.063 | 5.7041e-09 | 6.7898e-09 | 1.8971e-10 | 8.8528e-09 | 7.0718e-09 | 3.5137e-10 | 9.4573e-10 | 4.1316e-10 | 2.2683e-11 | 228593.594
318617.219 | 5.8056e-09 | 6.7526e-09 | 1.897e-10 | 8.7282e-09 | 7.0527e-09 | 3.5786e-10 | 9.5208e-10 | 4.1599e-10 | 2.2789e-11 | 228605.75
318629.406 | 5.764e-09 | 6.7615e-09 | 1.9097e-10 | 8.8452e-09 | 7.0975e-09 | 3.5377e-10 | 9.5427e-10 | 4.1837e-10 | 2.2644e-11 | 228617.937
318641.563 | 5.7034e-09 | 6.7258e-09 | 1.8972e-10 | 8.7175e-09 | 7.1497e-09 | 3.5218e-10 | 9.5305e-10 | 4.1057e-10 | 2.2433e-11 | 228630.094
318653.719 | 5.6803e-09 | 6.6558e-09 | 1.9085e-10 | 8.6302e-09 | 7.0591e-09 | 3.5485e-10 | 9.5704e-10 | 4.1166e-10 | 2.2652e-11 | 228642.25
318665.906 | 5.7158e-09 | 6.6371e-09 | 1.887e-10 | 8.6775e-09 | 7.0983e-09 | 3.526e-10 | 9.4921e-10 | 4.1396e-10 | 2.263e-11 | 228654.437
318678.063 | 5.7143e-09 | 6.7363e-09 | 1.8746e-10 | 8.6568e-09 | 7.0148e-09 | 3.4855e-10 | 9.5012e-10 | 4.1286e-10 | 2.2792e-11 | 228666.594
318690.219 | 5.8343e-09 | 6.7121e-09 | 1.9025e-10 | 8.7038e-09 | 7.0223e-09 | 3.55e-10 | 9.4767e-10 | 4.1465e-10 | 2.2748e-11 | 228678.75
318702.406 | 5.7524e-09 | 6.7168e-09 | 1.9065e-10 | 8.7004e-09 | 7.0958e-09 | 3.5635e-10 | 9.462e-10 | 4.1575e-10 | 2.2523e-11 | 228690.937
318714.563 | 5.7e-09 | 6.6777e-09 | 1.8978e-10 | 8.7568e-09 | 7.1439e-09 | 3.5356e-10 | 9.3784e-10 | 4.1337e-10 | 2.2579e-11 | 228703.094
318726.719 | 5.7074e-09 | 6.6656e-09 | 1.885e-10 | 8.7172e-09 | 7.0669e-09 | 3.5535e-10 | 9.4761e-10 | 4.0875e-10 | 2.2817e-11 | 228715.25
318738.906 | 5.7223e-09 | 6.6409e-09 | 1.8846e-10 | 8.8533e-09 | 7.1307e-09 | 3.5311e-10 | 9.5644e-10 | 4.1208e-10 | 2.2714e-11 | 228727.437
318751.063 | 5.7233e-09 | 6.7079e-09 | 1.901e-10 | 8.8278e-09 | 7.1607e-09 | 3.5398e-10 | 9.4339e-10 | 4.1172e-10 | 2.2798e-11 | 228739.594
318763.219 | 5.7934e-09 | 6.6802e-09 | 1.8947e-10 | 8.753e-09 | 7.0531e-09 | 3.5259e-10 | 9.5108e-10 | 4.1952e-10 | 2.2695e-11 | 228751.75
318775.406 | 5.7354e-09 | 6.6603e-09 | 1.903e-10 | 8.8137e-09 | 7.1815e-09 | 3.5509e-10 | 9.6078e-10 | 4.1475e-10 | 2.2549e-11 | 228763.937
318787.563 | 5.7192e-09 | 6.7052e-09 | 1.9121e-10 | 8.8423e-09 | 7.0883e-09 | 3.5472e-10 | 9.5021e-10 | 4.1662e-10 | 2.2608e-11 | 228776.094
318799.719 | 5.7061e-09 | 6.7441e-09 | 1.8945e-10 | 8.9339e-09 | 7.1437e-09 | 3.5139e-10 | 9.5047e-10 | 4.1633e-10 | 2.2794e-11 | 228788.25
318811.906 | 5.7245e-09 | 6.5921e-09 | 1.8932e-10 | 8.7045e-09 | 7.0842e-09 | 3.5348e-10 | 9.4685e-10 | 4.1597e-10 | 2.2559e-11 | 228800.437
318824.063 | 5.7829e-09 | 6.7286e-09 | 1.9116e-10 | 8.764e-09 | 7.0752e-09 | 3.5256e-10 | 9.462e-10 | 4.0887e-10 | 2.2191e-11 | 228812.594
318836.25 | 5.7479e-09 | 6.7014e-09 | 1.8928e-10 | 8.7331e-09 | 7.0528e-09 | 3.4867e-10 | 9.4162e-10 | 4.1531e-10 | 2.2692e-11 | 228824.781
318848.406 | 5.7393e-09 | 6.6085e-09 | 1.9012e-10 | 8.7821e-09 | 6.9873e-09 | 3.5094e-10 | 9.4582e-10 | 4.1204e-10 | 2.249e-11 | 228836.937
318860.563 | 5.6697e-09 | 6.6766e-09 | 1.8836e-10 | 8.713e-09 | 7.1085e-09 | 3.5321e-10 | 9.4241e-10 | 4.1395e-10 | 2.2672e-11 | 228849.094
318872.75 | 5.7026e-09 | 6.6599e-09 | 1.8873e-10 | 8.6221e-09 | 7.0438e-09 | 3.5072e-10 | 9.4491e-10 | 4.1452e-10 | 2.2788e-11 | 228861.281
318884.906 | 5.6892e-09 | 6.6635e-09 | 1.9072e-10 | 8.77e-09 | 7.0569e-09 | 3.5152e-10 | 9.447e-10 | 4.1059e-10 | 2.2526e-11 | 228873.437
318897.063 | 5.7499e-09 | 6.6756e-09 | 1.9345e-10 | 8.7848e-09 | 7.0519e-09 | 3.5351e-10 | 9.5917e-10 | 4.1412e-10 | 2.2753e-11 | 228885.594
318909.25 | 5.7256e-09 | 6.7142e-09 | 1.9061e-10 | 8.9098e-09 | 7.0782e-09 | 3.5426e-10 | 9.536e-10 | 4.1929e-10 | 2.2859e-11 | 228897.781
318921.406 | 5.7539e-09 | 6.7776e-09 | 1.9155e-10 | 8.8003e-09 | 7.088e-09 | 3.5465e-10 | 9.508e-10 | 4.1678e-10 | 2.2906e-11 | 228909.937
318933.563 | 5.7174e-09 | 6.5873e-09 | 1.9213e-10 | 8.837e-09 | 7.0309e-09 | 3.5061e-10 | 9.5307e-10 | 4.184e-10 | 2.2574e-11 | 228922.094
318945.75 | 5.7876e-09 | 6.6718e-09 | 1.9136e-10 | 8.8145e-09 | 7.1981e-09 | 3.5508e-10 | 9.4995e-10 | 4.117e-10 | 2.2658e-11 | 228934.281
318957.906 | 5.8583e-09 | 6.7853e-09 | 1.9005e-10 | 8.8515e-09 | 7.1788e-09 | 3.5501e-10 | 9.586e-10 | 4.1784e-10 | 2.3035e-11 | 228946.437
318970.063 | 5.7541e-09 | 6.6888e-09 | 1.9104e-10 | 8.6735e-09 | 7.1305e-09 | 3.5875e-10 | 9.4409e-10 | 4.1539e-10 | 2.2882e-11 | 228958.594
318982.25 | 5.7497e-09 | 6.7263e-09 | 1.9174e-10 | 8.8117e-09 | 7.136e-09 | 3.5701e-10 | 9.5635e-10 | 4.1506e-10 | 2.2696e-11 | 228970.781
318994.406 | 5.7452e-09 | 6.6434e-09 | 1.9152e-10 | 8.7706e-09 | 7.0766e-09 | 3.5148e-10 | 9.6307e-10 | 4.1471e-10 | 2.2589e-11 | 228982.937
319006.563 | 5.8396e-09 | 6.6481e-09 | 1.9213e-10 | 8.8158e-09 | 7.1138e-09 | 3.5766e-10 | 9.4646e-10 | 4.1646e-10 | 2.2826e-11 | 228995.094
319018.75 | 5.7576e-09 | 6.6723e-09 | 1.9263e-10 | 8.8398e-09 | 7.0974e-09 | 3.5468e-10 | 9.5636e-10 | 4.1403e-10 | 2.2732e-11 | 229007.281
319030.906 | 5.7249e-09 | 6.756e-09 | 1.909e-10 | 8.84e-09 | 7.0925e-09 | 3.5357e-10 | 9.453e-10 | 4.1138e-10 | 2.2472e-11 | 229019.437
319043.063 | 5.721e-09 | 6.6669e-09 | 1.9057e-10 | 8.7604e-09 | 7.0338e-09 | 3.5279e-10 | 9.6243e-10 | 4.1638e-10 | 2.2431e-11 | 229031.594
319055.25 | 5.6699e-09 | 6.6169e-09 | 1.9026e-10 | 8.8168e-09 | 7.1035e-09 | 3.5252e-10 | 9.4605e-10 | 4.1979e-10 | 2.2718e-11 | 229043.781
319067.406 | 5.7987e-09 | 6.7448e-09 | 1.9137e-10 | 8.8327e-09 | 7.1269e-09 | 3.5331e-10 | 9.5121e-10 | 4.1572e-10 | 2.2714e-11 | 229055.937
319079.563 | 5.6974e-09 | 6.7314e-09 | 1.914e-10 | 8.741e-09 | 7.0592e-09 | 3.5246e-10 | 9.5093e-10 | 4.125e-10 | 2.2684e-11 | 229068.094
319091.75 | 5.8002e-09 | 6.6931e-09 | 1.9018e-10 | 8.8231e-09 | 7.0523e-09 | 3.5452e-10 | 9.457e-10 | 4.1683e-10 | 2.2722e-11 | 229080.281
319103.906 | 5.6905e-09 | 6.7679e-09 | 1.9054e-10 | 8.7959e-09 | 7.086e-09 | 3.5149e-10 | 9.5045e-10 | 4.1645e-10 | 2.2652e-11 | 229092.437
319116.063 | 5.734e-09 | 6.7751e-09 | 1.8939e-10 | 8.7955e-09 | 7.135e-09 | 3.4814e-10 | 9.4968e-10 | 4.1214e-10 | 2.2776e-11 | 229104.594
319128.25 | 5.7694e-09 | 6.7442e-09 | 1.9204e-10 | 8.7596e-09 | 7.1489e-09 | 3.561e-10 | 9.6147e-10 | 4.1904e-10 | 2.2512e-11 | 229116.781
319140.406 | 5.7655e-09 | 6.7357e-09 | 1.8981e-10 | 8.9155e-09 | 7.1177e-09 | 3.5519e-10 | 9.5136e-10 | 4.1614e-10 | 2.2595e-11 | 229128.937
319152.563 | 5.7205e-09 | 6.7289e-09 | 1.9092e-10 | 8.8451e-09 | 7.0659e-09 | 3.5331e-10 | 9.6088e-10 | 4.1741e-10 | 2.2986e-11 | 229141.094
319164.75 | 5.7751e-09 | 6.7154e-09 | 1.9161e-10 | 9.0173e-09 | 7.1446e-09 | 3.5508e-10 | 9.5746e-10 | 4.2343e-10 | 2.2743e-11 | 229153.281
319176.906 | 5.7633e-09 | 6.7083e-09 | 1.9208e-10 | 8.8351e-09 | 7.1362e-09 | 3.5555e-10 | 9.5648e-10 | 4.1886e-10 | 2.2691e-11 | 229165.437
319189.063 | 5.6727e-09 | 6.6671e-09 | 1.9079e-10 | 8.8674e-09 | 7.1084e-09 | 3.5423e-10 | 9.5025e-10 | 4.2299e-10 | 2.2738e-11 | 229177.594
319201.25 | 5.7853e-09 | 6.6762e-09 | 1.9013e-10 | 8.7928e-09 | 7.156e-09 | 3.5749e-10 | 9.5507e-10 | 4.2028e-10 | 2.2561e-11 | 229189.781
319213.406 | 5.6889e-09 | 6.7123e-09 | 1.9196e-10 | 8.9195e-09 | 7.0825e-09 | 3.5467e-10 | 9.4897e-10 | 4.1918e-10 | 2.2719e-11 | 229201.937
319225.594 | 5.8008e-09 | 6.6177e-09 | 1.888e-10 | 8.8302e-09 | 7.0724e-09 | 3.5677e-10 | 9.5448e-10 | 4.2446e-10 | 2.286e-11 | 229214.125
319237.75 | 5.7333e-09 | 6.6854e-09 | 1.9154e-10 | 8.9326e-09 | 7.1747e-09 | 3.5516e-10 | 9.6154e-10 | 4.1203e-10 | 2.2744e-11 | 229226.281
319249.906 | 5.8042e-09 | 6.6903e-09 | 1.9323e-10 | 8.7704e-09 | 7.0889e-09 | 3.5461e-10 | 9.519e-10 | 4.1637e-10 | 2.2536e-11 | 229238.437
319262.094 | 5.7204e-09 | 6.6414e-09 | 1.9119e-10 | 8.8349e-09 | 7.1296e-09 | 3.496e-10 | 9.3492e-10 | 4.1386e-10 | 2.265e-11 | 229250.625
319274.25 | 5.679e-09 | 6.6629e-09 | 1.8988e-10 | 8.7923e-09 | 7.0752e-09 | 3.505e-10 | 9.4483e-10 | 4.1451e-10 | 2.2515e-11 | 229262.781
319286.406 | 5.731e-09 | 6.7662e-09 | 1.8972e-10 | 8.7426e-09 | 7.1096e-09 | 3.5497e-10 | 9.488e-10 | 4.1758e-10 | 2.2993e-11 | 229274.937
319298.594 | 5.7082e-09 | 6.6872e-09 | 1.8996e-10 | 8.8955e-09 | 7.1008e-09 | 3.5622e-10 | 9.5338e-10 | 4.1871e-10 | 2.2767e-11 | 229287.125
319310.75 | 5.6953e-09 | 6.7278e-09 | 1.9132e-10 | 8.821e-09 | 7.0873e-09 | 3.5945e-10 | 9.5507e-10 | 4.1389e-10 | 2.2697e-11 | 229299.281
319322.906 | 5.85e-09 | 6.6249e-09 | 1.8978e-10 | 8.784e-09 | 7.0544e-09 | 3.5613e-10 | 9.4625e-10 | 4.1611e-10 | 2.2812e-11 | 229311.437
319335.094 | 5.8098e-09 | 6.6715e-09 | 1.8995e-10 | 8.8383e-09 | 7.0482e-09 | 3.5118e-10 | 9.6394e-10 | 4.155e-10 | 2.2795e-11 | 229323.625
319347.25 | 5.7079e-09 | 6.69e-09 | 1.9217e-10 | 8.8579e-09 | 7.0896e-09 | 3.5391e-10 | 9.47e-10 | 4.1297e-10 | 2.2098e-11 | 229335.781
319359.406 | 5.7292e-09 | 6.6788e-09 | 1.8909e-10 | 8.7497e-09 | 7.0096e-09 | 3.5073e-10 | 9.5594e-10 | 4.1029e-10 | 2.2554e-11 | 229347.937
319371.594 | 5.8308e-09 | 6.7019e-09 | 1.8934e-10 | 8.7248e-09 | 7.1129e-09 | 3.5315e-10 | 9.5193e-10 | 4.1726e-10 | 2.2715e-11 | 229360.125
319383.75 | 5.7699e-09 | 6.6437e-09 | 1.9153e-10 | 8.8222e-09 | 7.1071e-09 | 3.5295e-10 | 9.6189e-10 | 4.1534e-10 | 2.2687e-11 | 229372.281
319395.906 | 5.7171e-09 | 6.689e-09 | 1.906e-10 | 8.8483e-09 | 7.1143e-09 | 3.5469e-10 | 9.482e-10 | 4.1687e-10 | 2.2562e-11 | 229384.437
319408.094 | 5.652e-09 | 6.6077e-09 | 1.9043e-10 | 8.6643e-09 | 7.1233e-09 | 3.5216e-10 | 9.3288e-10 | 4.1166e-10 | 2.2608e-11 | 229396.625
319420.25 | 5.7319e-09 | 6.6899e-09 | 1.8837e-10 | 8.6642e-09 | 7.0654e-09 | 3.5396e-10 | 9.4571e-10 | 4.131e-10 | 2.2576e-11 | 229408.781
319432.406 | 5.7234e-09 | 6.7471e-09 | 1.9117e-10 | 8.7946e-09 | 7.0476e-09 | 3.5024e-10 | 9.4023e-10 | 4.1636e-10 | 2.2696e-11 | 229420.937
319444.594 | 5.7197e-09 | 6.7156e-09 | 1.9237e-10 | 8.7778e-09 | 7.0316e-09 | 3.5389e-10 | 9.5191e-10 | 4.1916e-10 | 2.2837e-11 | 229433.125
319456.75 | 5.7636e-09 | 6.6969e-09 | 1.893e-10 | 8.8816e-09 | 7.1074e-09 | 3.5525e-10 | 9.5282e-10 | 4.1874e-10 | 2.2671e-11 | 229445.281
319468.906 | 5.7305e-09 | 6.6332e-09 | 1.8959e-10 | 8.7936e-09 | 7.1706e-09 | 3.5008e-10 | 9.5523e-10 | 4.1575e-10 | 2.2683e-11 | 229457.437
319481.094 | 5.7816e-09 | 6.676e-09 | 1.8944e-10 | 8.7202e-09 | 7.1159e-09 | 3.5155e-10 | 9.5601e-10 | 4.1513e-10 | 2.2427e-11 | 229469.625
319493.25 | 5.7098e-09 | 6.6417e-09 | 1.855e-10 | 8.8035e-09 | 7.078e-09 | 3.4596e-10 | 9.4815e-10 | 4.2097e-10 | 2.2243e-11 | 229481.781
319505.406 | 5.7556e-09 | 6.7113e-09 | 1.8852e-10 | 8.8388e-09 | 7.0726e-09 | 3.5152e-10 | 9.4153e-10 | 4.1237e-10 | 2.2248e-11 | 229493.937
319517.594 | 5.8469e-09 | 6.7481e-09 | 1.8896e-10 | 8.7142e-09 | 7.0236e-09 | 3.507e-10 | 9.4797e-10 | 4.1339e-10 | 2.2647e-11 | 229506.125
319529.75 | 5.7428e-09 | 6.6752e-09 | 1.9036e-10 | 8.795e-09 | 7.0448e-09 | 3.5288e-10 | 9.5008e-10 | 4.0965e-10 | 2.2534e-11 | 229518.281
319541.906 | 5.6938e-09 | 6.702e-09 | 1.9229e-10 | 8.7029e-09 | 7.1835e-09 | 3.4972e-10 | 9.3912e-10 | 4.191e-10 | 2.2488e-11 | 229530.437
319554.094 | 5.7741e-09 | 6.677e-09 | 1.8989e-10 | 8.809e-09 | 7.0506e-09 | 3.5595e-10 | 9.5635e-10 | 4.1848e-10 | 2.259e-11 | 229542.625
319566.25 | 5.7785e-09 | 6.704e-09 | 1.8915e-10 | 8.6882e-09 | 7.0689e-09 | 3.5317e-10 | 9.4729e-10 | 4.1867e-10 | 2.2573e-11 | 229554.781
319578.438 | 5.7922e-09 | 6.645e-09 | 1.8939e-10 | 8.7548e-09 | 7.0843e-09 | 3.5245e-10 | 9.4652e-10 | 4.1383e-10 | 2.2616e-11 | 229566.969
319590.594 | 5.7686e-09 | 6.6513e-09 | 1.8942e-10 | 8.7488e-09 | 7.0852e-09 | 3.5277e-10 | 9.4966e-10 | 4.1126e-10 | 2.2446e-11 | 229579.125
319602.75 | 5.7686e-09 | 6.7138e-09 | 1.8779e-10 | 8.748e-09 | 7.0306e-09 | 3.5118e-10 | 9.442e-10 | 4.1615e-10 | 2.2682e-11 | 229591.281
319614.938 | 5.7244e-09 | 6.647e-09 | 1.9159e-10 | 8.6809e-09 | 7.0024e-09 | 3.5505e-10 | 9.4553e-10 | 4.098e-10 | 2.275e-11 | 229603.469
319627.094 | 5.6515e-09 | 6.6536e-09 | 1.8973e-10 | 8.7365e-09 | 7.0215e-09 | 3.5413e-10 | 9.4878e-10 | 4.1392e-10 | 2.2517e-11 | 229615.625
319639.25 | 5.7201e-09 | 6.6103e-09 | 1.8924e-10 | 8.7474e-09 | 7.0817e-09 | 3.5128e-10 | 9.5034e-10 | 4.1198e-10 | 2.2288e-11 | 229627.781
319651.438 | 5.7075e-09 | 6.6465e-09 | 1.8922e-10 | 8.7475e-09 | 6.9952e-09 | 3.4914e-10 | 9.3857e-10 | 4.1379e-10 | 2.2536e-11 | 229639.969
319663.594 | 5.7472e-09 | 6.6503e-09 | 1.9197e-10 | 8.7084e-09 | 7.1248e-09 | 3.516e-10 | 9.5917e-10 | 4.124e-10 | 2.2663e-11 | 229652.125
319675.75 | 5.7035e-09 | 6.7296e-09 | 1.919e-10 | 8.7945e-09 | 7.0958e-09 | 3.5357e-10 | 9.5046e-10 | 4.1568e-10 | 2.2727e-11 | 229664.281
319687.938 | 5.8008e-09 | 6.7196e-09 | 1.9098e-10 | 8.7866e-09 | 7.118e-09 | 3.5247e-10 | 9.5248e-10 | 4.1884e-10 | 2.2935e-11 | 229676.469
319700.094 | 5.7418e-09 | 6.7149e-09 | 1.9105e-10 | 8.7315e-09 | 7.1296e-09 | 3.524e-10 | 9.5162e-10 | 4.1434e-10 | 2.2583e-11 | 229688.625
319712.25 | 5.6439e-09 | 6.7965e-09 | 1.9047e-10 | 8.7231e-09 | 7.0272e-09 | 3.5476e-10 | 9.5506e-10 | 4.1745e-10 | 2.2582e-11 | 229700.781
319724.438 | 5.7367e-09 | 6.6733e-09 | 1.9061e-10 | 8.6977e-09 | 7.0949e-09 | 3.5327e-10 | 9.5561e-10 | 4.1248e-10 | 2.2685e-11 | 229712.969
319736.594 | 5.7137e-09 | 6.6811e-09 | 1.8918e-10 | 8.8046e-09 | 7.0598e-09 | 3.4815e-10 | 9.4695e-10 | 4.1588e-10 | 2.2491e-11 | 229725.125
319748.75 | 5.769e-09 | 6.7031e-09 | 1.909e-10 | 8.7371e-09 | 7.1152e-09 | 3.5258e-10 | 9.5086e-10 | 4.1017e-10 | 2.2406e-11 | 229737.281
319760.938 | 5.7135e-09 | 6.6648e-09 | 1.8905e-10 | 8.7677e-09 | 7.1385e-09 | 3.5033e-10 | 9.3783e-10 | 4.1963e-10 | 2.2514e-11 | 229749.469
319773.094 | 5.6761e-09 | 6.6907e-09 | 1.9084e-10 | 8.7814e-09 | 7.0519e-09 | 3.5361e-10 | 9.5646e-10 | 4.1484e-10 | 2.2669e-11 | 229761.625
319785.25 | 5.7274e-09 | 6.7845e-09 | 1.9224e-10 | 8.8147e-09 | 7.139e-09 | 3.5262e-10 | 9.568e-10 | 4.1696e-10 | 2.2736e-11 | 229773.781
319797.438 | 5.7745e-09 | 6.7142e-09 | 1.904e-10 | 8.6639e-09 | 7.084e-09 | 3.509e-10 | 9.4981e-10 | 4.1399e-10 | 2.2544e-11 | 229785.969
319809.594 | 5.6508e-09 | 6.7131e-09 | 1.9075e-10 | 8.7071e-09 | 7.0698e-09 | 3.5456e-10 | 9.5161e-10 | 4.1254e-10 | 2.2923e-11 | 229798.125
319821.75 | 5.7885e-09 | 6.6742e-09 | 1.884e-10 | 8.8351e-09 | 7.0663e-09 | 3.5622e-10 | 9.6235e-10 | 4.1552e-10 | 2.2826e-11 | 229810.281
319833.938 | 5.7544e-09 | 6.715e-09 | 1.9052e-10 | 8.8087e-09 | 7.1207e-09 | 3.5155e-10 | 9.5176e-10 | 4.1778e-10 | 2.2548e-11 | 229822.469
319846.094 | 5.6871e-09 | 6.6103e-09 | 1.9257e-10 | 8.8574e-09 | 7.1753e-09 | 3.5425e-10 | 9.4836e-10 | 4.1191e-10 | 2.2636e-11 | 229834.625
319858.25 | 5.7148e-09 | 6.6369e-09 | 1.8925e-10 | 8.7682e-09 | 7.0551e-09 | 3.5631e-10 | 9.674e-10 | 4.1897e-10 | 2.2993e-11 | 229846.781
319870.438 | 5.6834e-09 | 6.6697e-09 | 1.8946e-10 | 8.757e-09 | 7.1106e-09 | 3.5396e-10 | 9.4528e-10 | 4.1217e-10 | 2.2767e-11 | 229858.969
319882.594 | 5.8047e-09 | 6.6493e-09 | 1.9052e-10 | 8.7675e-09 | 7.0083e-09 | 3.498e-10 | 9.3481e-10 | 4.1732e-10 | 2.2807e-11 | 229871.125
319894.75 | 5.7896e-09 | 6.6855e-09 | 1.9131e-10 | 8.7272e-09 | 7.05e-09 | 3.5182e-10 | 9.4463e-10 | 4.1728e-10 | 2.2393e-11 | 229883.281
319906.938 | 5.7294e-09 | 6.6362e-09 | 1.8883e-10 | 8.7988e-09 | 6.9715e-09 | 3.5227e-10 | 9.5063e-10 | 4.1051e-10 | 2.2566e-11 | 229895.469
319919.094 | 5.7349e-09 | 6.5492e-09 | 1.9139e-10 | 8.8583e-09 | 7.1031e-09 | 3.4764e-10 | 9.5237e-10 | 4.1813e-10 | 2.2489e-11 | 229907.625
319931.25 | 5.6788e-09 | 6.5587e-09 | 1.909e-10 | 8.6517e-09 | 7.0416e-09 | 3.5323e-10 | 9.4692e-10 | 4.1923e-10 | 2.2529e-11 | 229919.781
319943.438 | 5.7483e-09 | 6.6822e-09 | 1.9152e-10 | 8.783e-09 | 7.0621e-09 | 3.5149e-10 | 9.542e-10 | 4.1227e-10 | 2.2374e-11 | 229931.969
319955.594 | 5.6585e-09 | 6.7018e-09 | 1.9156e-10 | 8.8336e-09 | 7.1271e-09 | 3.4942e-10 | 9.4354e-10 | 4.1772e-10 | 2.2592e-11 | 229944.125
319967.781 | 5.6423e-09 | 6.5937e-09 | 1.9152e-10 | 8.7827e-09 | 7.0733e-09 | 3.5488e-10 | 9.4982e-10 | 4.1372e-10 | 2.2435e-11 | 229956.312
319979.938 | 5.7507e-09 | 6.6257e-09 | 1.9143e-10 | 8.7273e-09 | 7.0317e-09 | 3.5372e-10 | 9.5496e-10 | 4.1358e-10 | 2.2979e-11 | 229968.469
319992.094 | 5.7209e-09 | 6.687e-09 | 1.8984e-10 | 8.8116e-09 | 7.0654e-09 | 3.5017e-10 | 9.468e-10 | 4.1315e-10 | 2.2422e-11 | 229980.625
320004.281 | 5.6875e-09 | 6.6663e-09 | 1.9085e-10 | 8.734e-09 | 6.984e-09 | 3.5323e-10 | 9.4873e-10 | 4.1669e-10 | 2.2394e-11 | 229992.812
320016.438 | 5.683e-09 | 6.6663e-09 | 1.8901e-10 | 8.7796e-09 | 7.0865e-09 | 3.4818e-10 | 9.4119e-10 | 4.115e-10 | 2.2553e-11 | 230004.969
320028.594 | 5.6765e-09 | 6.6988e-09 | 1.8988e-10 | 8.7582e-09 | 7.0041e-09 | 3.5216e-10 | 9.4832e-10 | 4.1801e-10 | 2.2791e-11 | 230017.125
320040.781 | 5.702e-09 | 6.5962e-09 | 1.8876e-10 | 8.7724e-09 | 7.0266e-09 | 3.53e-10 | 9.4937e-10 | 4.1474e-10 | 2.2613e-11 | 230029.312
320052.938 | 5.8267e-09 | 6.6709e-09 | 1.8935e-10 | 8.7861e-09 | 7.0217e-09 | 3.5294e-10 | 9.4965e-10 | 4.1497e-10 | 2.249e-11 | 230041.469
320065.094 | 5.6741e-09 | 6.6915e-09 | 1.8754e-10 | 8.7477e-09 | 7.0347e-09 | 3.5104e-10 | 9.4123e-10 | 4.1638e-10 | 2.2448e-11 | 230053.625
320077.281 | 5.7602e-09 | 6.7076e-09 | 1.8962e-10 | 8.9014e-09 | 7.027e-09 | 3.5257e-10 | 9.446e-10 | 4.1759e-10 | 2.2611e-11 | 230065.812
320089.438 | 5.7196e-09 | 6.6425e-09 | 1.9255e-10 | 8.7492e-09 | 7.0733e-09 | 3.5405e-10 | 9.5816e-10 | 4.1773e-10 | 2.2598e-11 | 230077.969
320101.594 | 5.7677e-09 | 6.6556e-09 | 1.9164e-10 | 8.8712e-09 | 7.0402e-09 | 3.486e-10 | 9.5557e-10 | 4.1465e-10 | 2.2681e-11 | 230090.125
320113.781 | 5.7583e-09 | 6.591e-09 | 1.9104e-10 | 8.7926e-09 | 7.0442e-09 | 3.5034e-10 | 9.5291e-10 | 4.1812e-10 | 2.247e-11 | 230102.312
320125.938 | 5.7382e-09 | 6.6234e-09 | 1.8905e-10 | 8.8382e-09 | 7.028e-09 | 3.5213e-10 | 9.5267e-10 | 4.1161e-10 | 2.2646e-11 | 230114.469
320138.094 | 5.7018e-09 | 6.6055e-09 | 1.9074e-10 | 8.8479e-09 | 7.09e-09 | 3.5189e-10 | 9.5474e-10 | 4.2137e-10 | 2.2403e-11 | 230126.625
320150.281 | 5.7002e-09 | 6.6675e-09 | 1.8992e-10 | 8.7673e-09 | 6.9842e-09 | 3.5149e-10 | 9.4733e-10 | 4.2034e-10 | 2.2822e-11 | 230138.812
320162.438 | 5.7438e-09 | 6.6843e-09 | 1.9289e-10 | 8.8632e-09 | 7.0904e-09 | 3.5313e-10 | 9.5095e-10 | 4.1889e-10 | 2.2868e-11 | 230150.969
320174.594 | 5.7463e-09 | 6.6122e-09 | 1.9328e-10 | 8.8665e-09 | 7.0962e-09 | 3.5155e-10 | 9.5164e-10 | 4.1693e-10 | 2.2742e-11 | 230163.125
320186.781 | 5.7523e-09 | 6.6007e-09 | 1.9098e-10 | 8.7349e-09 | 7.0729e-09 | 3.5441e-10 | 9.5541e-10 | 4.2559e-10 | 2.2781e-11 | 230175.312
320198.938 | 5.7698e-09 | 6.6831e-09 | 1.9086e-10 | 8.8698e-09 | 7.0797e-09 | 3.5139e-10 | 9.559e-10 | 4.2081e-10 | 2.2674e-11 | 230187.469
320211.094 | 5.7371e-09 | 6.6831e-09 | 1.9268e-10 | 8.7516e-09 | 7.1341e-09 | 3.5536e-10 | 9.4908e-10 | 4.2007e-10 | 2.2733e-11 | 230199.625
320223.281 | 5.7408e-09 | 6.6673e-09 | 1.9273e-10 | 8.8389e-09 | 7.1151e-09 | 3.5301e-10 | 9.6486e-10 | 4.1926e-10 | 2.2876e-11 | 230211.812
320235.438 | 5.8167e-09 | 6.5997e-09 | 1.9089e-10 | 8.8102e-09 | 7.0578e-09 | 3.5111e-10 | 9.4707e-10 | 4.1625e-10 | 2.2422e-11 | 230223.969
320247.594 | 5.7256e-09 | 6.6407e-09 | 1.9295e-10 | 8.8036e-09 | 7.0597e-09 | 3.5215e-10 | 9.6145e-10 | 4.1477e-10 | 2.2752e-11 | 230236.125
320259.781 | 5.727e-09 | 6.6591e-09 | 1.9061e-10 | 8.8047e-09 | 6.9575e-09 | 3.5059e-10 | 9.5445e-10 | 4.1987e-10 | 2.2733e-11 | 230248.312
320271.938 | 5.7684e-09 | 6.6244e-09 | 1.9058e-10 | 8.8912e-09 | 7.1452e-09 | 3.5341e-10 | 9.5726e-10 | 4.1959e-10 | 2.2707e-11 | 230260.469
320284.094 | 5.8224e-09 | 6.6937e-09 | 1.917e-10 | 8.7753e-09 | 7.0867e-09 | 3.5262e-10 | 9.4932e-10 | 4.1784e-10 | 2.2583e-11 | 230272.625
320296.281 | 5.7869e-09 | 6.6926e-09 | 1.9051e-10 | 8.7792e-09 | 7.017e-09 | 3.5219e-10 | 9.4979e-10 | 4.1827e-10 | 2.277e-11 | 230284.812
320308.438 | 5.7454e-09 | 6.6017e-09 | 1.9087e-10 | 8.7214e-09 | 7.0384e-09 | 3.4763e-10 | 9.4727e-10 | 4.1302e-10 | 2.2728e-11 | 230296.969
320320.594 | 5.6994e-09 | 6.6979e-09 | 1.9045e-10 | 8.7899e-09 | 6.9897e-09 | 3.494e-10 | 9.4406e-10 | 4.108e-10 | 2.2355e-11 | 230309.125
320332.781 | 5.7548e-09 | 6.6269e-09 | 1.9169e-10 | 8.8018e-09 | 7.0658e-09 | 3.4955e-10 | 9.4856e-10 | 4.1966e-10 | 2.2699e-11 | 230321.312
320344.938 | 5.7404e-09 | 6.6658e-09 | 1.9032e-10 | 8.7878e-09 | 7.0025e-09 | 3.4845e-10 | 9.5882e-10 | 4.1427e-10 | 2.267e-11 | 230333.469
320357.125 | 5.7809e-09 | 6.6176e-09 | 1.9052e-10 | 8.7439e-09 | 7.0926e-09 | 3.4775e-10 | 9.4691e-10 | 4.1507e-10 | 2.2342e-11 | 230345.656
320369.281 | 5.7158e-09 | 6.6364e-09 | 1.9054e-10 | 8.7145e-09 | 7.0462e-09 | 3.4968e-10 | 9.42e-10 | 4.1519e-10 | 2.2425e-11 | 230357.812
320381.438 | 5.8594e-09 | 6.6754e-09 | 1.8924e-10 | 8.8022e-09 | 6.9977e-09 | 3.4846e-10 | 9.4693e-10 | 4.1316e-10 | 2.2626e-11 | 230369.969
320393.625 | 5.7637e-09 | 6.676e-09 | 1.9112e-10 | 8.7587e-09 | 7.0805e-09 | 3.4766e-10 | 9.4427e-10 | 4.1015e-10 | 2.2329e-11 | 230382.156
320405.781 | 5.7192e-09 | 6.6431e-09 | 1.8946e-10 | 8.7611e-09 | 7.03e-09 | 3.476e-10 | 9.5107e-10 | 4.0862e-10 | 2.2471e-11 | 230394.312
320417.938 | 5.7112e-09 | 6.5588e-09 | 1.9209e-10 | 8.8207e-09 | 7.0711e-09 | 3.5086e-10 | 9.5015e-10 | 4.1436e-10 | 2.2734e-11 | 230406.469
320430.125 | 5.7833e-09 | 6.6257e-09 | 1.9025e-10 | 8.8168e-09 | 6.9865e-09 | 3.5061e-10 | 9.5153e-10 | 4.1404e-10 | 2.2652e-11 | 230418.656
320442.281 | 5.7408e-09 | 6.6443e-09 | 1.8989e-10 | 8.6515e-09 | 7.0709e-09 | 3.4944e-10 | 9.4117e-10 | 4.1224e-10 | 2.247e-11 | 230430.812
320454.438 | 5.6782e-09 | 6.6805e-09 | 1.9213e-10 | 8.726e-09 | 7.0756e-09 | 3.4811e-10 | 9.5056e-10 | 4.1469e-10 | 2.2506e-11 | 230442.969
320466.625 | 5.7615e-09 | 6.6786e-09 | 1.8922e-10 | 8.6886e-09 | 7.0211e-09 | 3.4909e-10 | 9.495e-10 | 4.1689e-10 | 2.2461e-11 | 230455.156
320478.781 | 5.8066e-09 | 6.6963e-09 | 1.9195e-10 | 8.8791e-09 | 7.0352e-09 | 3.4939e-10 | 9.6305e-10 | 4.1228e-10 | 2.243e-11 | 230467.312
320490.938 | 5.7801e-09 | 6.6877e-09 | 1.8833e-10 | 8.8351e-09 | 7.0929e-09 | 3.5375e-10 | 9.5344e-10 | 4.1547e-10 | 2.2357e-11 | 230479.469
320503.125 | 5.761e-09 | 6.684e-09 | 1.918e-10 | 8.8473e-09 | 7.0338e-09 | 3.4788e-10 | 9.4726e-10 | 4.1743e-10 | 2.2655e-11 | 230491.656
320515.281 | 5.7299e-09 | 6.6865e-09 | 1.9194e-10 | 8.7824e-09 | 7.0445e-09 | 3.5174e-10 | 9.527e-10 | 4.1485e-10 | 2.2838e-11 | 230503.812
320527.438 | 5.7253e-09 | 6.7468e-09 | 1.8848e-10 | 8.7438e-09 | 7.0794e-09 | 3.5495e-10 | 9.4482e-10 | 4.1431e-10 | 2.2373e-11 | 230515.969
320539.625 | 5.7124e-09 | 6.6436e-09 | 1.9201e-10 | 8.8379e-09 | 7.0171e-09 | 3.5113e-10 | 9.5651e-10 | 4.1271e-10 | 2.2485e-11 | 230528.156
320551.781 | 5.7898e-09 | 6.6456e-09 | 1.9128e-10 | 8.7345e-09 | 7.002e-09 | 3.4962e-10 | 9.5803e-10 | 4.1455e-10 | 2.2304e-11 | 230540.312
320563.938 | 5.7169e-09 | 6.7047e-09 | 1.8952e-10 | 8.838e-09 | 7.0202e-09 | 3.4742e-10 | 9.4928e-10 | 4.1061e-10 | 2.2402e-11 | 230552.469
320576.125 | 5.736e-09 | 6.6198e-09 | 1.9076e-10 | 8.7783e-09 | 7.0577e-09 | 3.5233e-10 | 9.4682e-10 | 4.0995e-10 | 2.2554e-11 | 230564.656
320588.281 | 5.7091e-09 | 6.6255e-09 | 1.8965e-10 | 8.7986e-09 | 7.0974e-09 | 3.5087e-10 | 9.4605e-10 | 4.1149e-10 | 2.2553e-11 | 230576.812
320600.438 | 5.6856e-09 | 6.6437e-09 | 1.8949e-10 | 8.7155e-09 | 7.0182e-09 | 3.4849e-10 | 9.3284e-10 | 4.1108e-10 | 2.2314e-11 | 230588.969
320612.625 | 5.7306e-09 | 6.6924e-09 | 1.9056e-10 | 8.7656e-09 | 6.9262e-09 | 3.459e-10 | 9.5633e-10 | 4.1304e-10 | 2.2443e-11 | 230601.156
320624.781 | 5.8033e-09 | 6.6684e-09 | 1.8777e-10 | 8.7168e-09 | 7.0328e-09 | 3.4807e-10 | 9.4465e-10 | 4.1529e-10 | 2.2136e-11 | 230613.312
320636.938 | 5.6742e-09 | 6.6587e-09 | 1.9031e-10 | 8.8301e-09 | 7.012e-09 | 3.4885e-10 | 9.4039e-10 | 4.1028e-10 | 2.2365e-11 | 230625.469
320649.125 | 5.6459e-09 | 6.5974e-09 | 1.892e-10 | 8.6963e-09 | 6.9884e-09 | 3.4704e-10 | 9.4019e-10 | 4.0813e-10 | 2.2287e-11 | 230637.656
320661.281 | 5.6784e-09 | 6.6331e-09 | 1.8956e-10 | 8.6256e-09 | 6.97e-09 | 3.4452e-10 | 9.3047e-10 | 4.0967e-10 | 2.2534e-11 | 230649.812
320673.438 | 5.7211e-09 | 6.7103e-09 | 1.9038e-10 | 8.7496e-09 | 7.0911e-09 | 3.5194e-10 | 9.4208e-10 | 4.1347e-10 | 2.2425e-11 | 230661.969
320685.625 | 5.793e-09 | 6.7513e-09 | 1.8883e-10 | 8.7593e-09 | 7.0298e-09 | 3.4883e-10 | 9.3712e-10 | 4.09e-10 | 2.2617e-11 | 230674.156
320697.781 | 5.7159e-09 | 6.7203e-09 | 1.901e-10 | 8.7406e-09 | 7.0663e-09 | 3.516e-10 | 9.5478e-10 | 4.1271e-10 | 2.2482e-11 | 230686.312
320709.938 | 5.7002e-09 | 6.6422e-09 | 1.9014e-10 | 8.7328e-09 | 7.044e-09 | 3.478e-10 | 9.3825e-10 | 4.1244e-10 | 2.2579e-11 | 230698.469
320722.125 | 5.732e-09 | 6.6266e-09 | 1.8848e-10 | 8.6671e-09 | 7.0992e-09 | 3.4873e-10 | 9.3866e-10 | 4.0938e-10 | 2.2498e-11 | 230710.656
320734.281 | 5.7982e-09 | 6.7517e-09 | 1.8915e-10 | 8.7007e-09 | 7.0238e-09 | 3.4898e-10 | 9.4713e-10 | 4.1482e-10 | 2.2264e-11 | 230722.812
320746.469 | 5.8021e-09 | 6.6978e-09 | 1.8873e-10 | 8.763e-09 | 7.1075e-09 | 3.493e-10 | 9.3762e-10 | 4.1441e-10 | 2.2608e-11 | 230735
320758.625 | 5.7414e-09 | 6.6325e-09 | 1.8848e-10 | 8.7391e-09 | 7.0481e-09 | 3.5268e-10 | 9.4137e-10 | 4.159e-10 | 2.2416e-11 | 230747.156
320770.781 | 5.6847e-09 | 6.6751e-09 | 1.9166e-10 | 8.7478e-09 | 7.0715e-09 | 3.5084e-10 | 9.4956e-10 | 4.1137e-10 | 2.2354e-11 | 230759.312
320782.969 | 5.6871e-09 | 6.594e-09 | 1.8956e-10 | 8.7648e-09 | 7.0112e-09 | 3.5143e-10 | 9.4683e-10 | 4.0987e-10 | 2.2573e-11 | 230771.5
320795.125 | 5.7556e-09 | 6.6258e-09 | 1.9165e-10 | 8.7137e-09 | 6.8915e-09 | 3.5268e-10 | 9.452e-10 | 4.155e-10 | 2.2369e-11 | 230783.656
320807.281 | 5.6609e-09 | 6.6687e-09 | 1.8976e-10 | 8.6913e-09 | 7.0638e-09 | 3.5024e-10 | 9.486e-10 | 4.0771e-10 | 2.2405e-11 | 230795.812
320819.469 | 5.8665e-09 | 6.6559e-09 | 1.8978e-10 | 8.7206e-09 | 7.1403e-09 | 3.5543e-10 | 9.4019e-10 | 4.1349e-10 | 2.241e-11 | 230808
320831.625 | 5.657e-09 | 6.7574e-09 | 1.9031e-10 | 8.6705e-09 | 7.0625e-09 | 3.5253e-10 | 9.5108e-10 | 4.125e-10 | 2.2519e-11 | 230820.156
320843.781 | 5.6845e-09 | 6.6522e-09 | 1.9043e-10 | 8.7432e-09 | 7.0419e-09 | 3.5015e-10 | 9.5188e-10 | 4.1388e-10 | 2.2446e-11 | 230832.312
320855.969 | 5.726e-09 | 6.6177e-09 | 1.9067e-10 | 8.8197e-09 | 7.0552e-09 | 3.5232e-10 | 9.4279e-10 | 4.0932e-10 | 2.248e-11 | 230844.5
320868.125 | 5.679e-09 | 6.6535e-09 | 1.9053e-10 | 8.8401e-09 | 7.0975e-09 | 3.5096e-10 | 9.4665e-10 | 4.1149e-10 | 2.2552e-11 | 230856.656
320880.281 | 5.66e-09 | 6.7009e-09 | 1.8962e-10 | 8.734e-09 | 7.0642e-09 | 3.4966e-10 | 9.4695e-10 | 4.0794e-10 | 2.2562e-11 | 230868.812
320892.469 | 5.6852e-09 | 6.5946e-09 | 1.9113e-10 | 8.6034e-09 | 7.0104e-09 | 3.5257e-10 | 9.3889e-10 | 4.1511e-10 | 2.2304e-11 | 230881
320904.625 | 5.759e-09 | 6.5841e-09 | 1.8901e-10 | 8.5862e-09 | 7.0429e-09 | 3.4795e-10 | 9.4707e-10 | 4.1147e-10 | 2.2624e-11 | 230893.156
320916.781 | 5.671e-09 | 6.5489e-09 | 1.9021e-10 | 8.6642e-09 | 7.0122e-09 | 3.4948e-10 | 9.4175e-10 | 4.0985e-10 | 2.2436e-11 | 230905.312
320928.969 | 5.664e-09 | 6.5872e-09 | 1.8914e-10 | 8.7631e-09 | 7.0538e-09 | 3.478e-10 | 9.3479e-10 | 4.0727e-10 | 2.2785e-11 | 230917.5
320941.125 | 5.6085e-09 | 6.6135e-09 | 1.8815e-10 | 8.6225e-09 | 6.9791e-09 | 3.4753e-10 | 9.4769e-10 | 4.1024e-10 | 2.2195e-11 | 230929.656
320953.281 | 5.764e-09 | 6.6404e-09 | 1.8836e-10 | 8.6978e-09 | 7.1112e-09 | 3.5221e-10 | 9.3691e-10 | 4.1272e-10 | 2.2377e-11 | 230941.812
320965.469 | 5.7705e-09 | 6.6561e-09 | 1.8742e-10 | 8.6605e-09 | 6.9962e-09 | 3.4817e-10 | 9.4086e-10 | 4.1355e-10 | 2.25e-11 | 230954
320977.625 | 5.6849e-09 | 6.688e-09 | 1.8741e-10 | 8.6278e-09 | 6.9764e-09 | 3.4817e-10 | 9.4158e-10 | 4.096e-10 | 2.2433e-11 | 230966.156
320989.781 | 5.7019e-09 | 6.6075e-09 | 1.8977e-10 | 8.6285e-09 | 7.0215e-09 | 3.5408e-10 | 9.525e-10 | 4.1301e-10 | 2.2525e-11 | 230978.312
321001.969 | 5.676e-09 | 6.6506e-09 | 1.9036e-10 | 8.7247e-09 | 7.0178e-09 | 3.5211e-10 | 9.5322e-10 | 4.1225e-10 | 2.2582e-11 | 230990.5
321014.125 | 5.7606e-09 | 6.7255e-09 | 1.896e-10 | 8.7574e-09 | 7.0315e-09 | 3.4733e-10 | 9.4518e-10 | 4.098e-10 | 2.2671e-11 | 231002.656
321026.281 | 5.7075e-09 | 6.6622e-09 | 1.8871e-10 | 8.5969e-09 | 7.0451e-09 | 3.458e-10 | 9.4998e-10 | 4.1192e-10 | 2.274e-11 | 231014.812
321038.469 | 5.9106e-09 | 6.6587e-09 | 1.9163e-10 | 8.7325e-09 | 7.1617e-09 | 3.5374e-10 | 9.4639e-10 | 4.1344e-10 | 2.2652e-11 | 231027
321050.625 | 5.7937e-09 | 6.6915e-09 | 1.8964e-10 | 8.72e-09 | 7.0859e-09 | 3.4972e-10 | 9.4644e-10 | 4.0951e-10 | 2.2702e-11 | 231039.156
321062.781 | 5.7055e-09 | 6.6626e-09 | 1.9055e-10 | 8.6927e-09 | 7.0474e-09 | 3.5252e-10 | 9.3869e-10 | 4.1456e-10 | 2.269e-11 | 231051.312
321074.969 | 5.7608e-09 | 6.7237e-09 | 1.9021e-10 | 8.6451e-09 | 7.1009e-09 | 3.5174e-10 | 9.4914e-10 | 4.1235e-10 | 2.2676e-11 | 231063.5
321087.125 | 5.7257e-09 | 6.6827e-09 | 1.9267e-10 | 8.6976e-09 | 7.077e-09 | 3.4901e-10 | 9.4623e-10 | 4.1718e-10 | 2.2575e-11 | 231075.656
321099.313 | 5.7005e-09 | 6.7329e-09 | 1.937e-10 | 8.7387e-09 | 7.101e-09 | 3.541e-10 | 9.4876e-10 | 4.1059e-10 | 2.239e-11 | 231087.844
321111.469 | 5.8024e-09 | 6.6684e-09 | 1.9129e-10 | 8.7272e-09 | 7.0948e-09 | 3.4841e-10 | 9.4868e-10 | 4.0781e-10 | 2.2643e-11 | 231100
321123.625 | 5.8664e-09 | 6.7272e-09 | 1.9169e-10 | 8.8104e-09 | 7.0891e-09 | 3.468e-10 | 9.4203e-10 | 4.131e-10 | 2.2508e-11 | 231112.156
321135.813 | 5.7535e-09 | 6.6701e-09 | 1.9058e-10 | 8.6341e-09 | 7.0789e-09 | 3.5045e-10 | 9.4446e-10 | 4.1015e-10 | 2.2621e-11 | 231124.344
321147.969 | 5.7258e-09 | 6.7047e-09 | 1.8939e-10 | 8.6953e-09 | 7.044e-09 | 3.5023e-10 | 9.4197e-10 | 4.0884e-10 | 2.2056e-11 | 231136.5
321160.125 | 5.6966e-09 | 6.6375e-09 | 1.9043e-10 | 8.6891e-09 | 7.0633e-09 | 3.476e-10 | 9.4521e-10 | 4.0687e-10 | 2.2286e-11 | 231148.656
321172.313 | 5.7788e-09 | 6.7057e-09 | 1.8841e-10 | 8.742e-09 | 7.0401e-09 | 3.5246e-10 | 9.3207e-10 | 4.1246e-10 | 2.2468e-11 | 231160.844
321184.469 | 5.6994e-09 | 6.6555e-09 | 1.896e-10 | 8.7172e-09 | 7.1312e-09 | 3.5216e-10 | 9.5403e-10 | 4.0711e-10 | 2.2287e-11 | 231173
321196.625 | 5.8097e-09 | 6.661e-09 | 1.9003e-10 | 8.708e-09 | 7.0878e-09 | 3.5104e-10 | 9.4862e-10 | 4.127e-10 | 2.2503e-11 | 231185.156
321208.813 | 5.722e-09 | 6.686e-09 | 1.8754e-10 | 8.6148e-09 | 7.0644e-09 | 3.4878e-10 | 9.4651e-10 | 4.1197e-10 | 2.2367e-11 | 231197.344
321220.969 | 5.7753e-09 | 6.6526e-09 | 1.9084e-10 | 8.6816e-09 | 7.0903e-09 | 3.482e-10 | 9.4631e-10 | 4.1266e-10 | 2.2176e-11 | 231209.5
321233.125 | 5.7053e-09 | 6.7044e-09 | 1.9133e-10 | 8.671e-09 | 7.0168e-09 | 3.4909e-10 | 9.433e-10 | 4.0911e-10 | 2.2421e-11 | 231221.656
321245.313 | 5.7294e-09 | 6.7518e-09 | 1.8892e-10 | 8.6431e-09 | 7.0818e-09 | 3.5053e-10 | 9.4328e-10 | 4.1062e-10 | 2.2507e-11 | 231233.844
321257.469 | 5.8001e-09 | 6.7339e-09 | 1.8968e-10 | 8.8307e-09 | 7.0844e-09 | 3.4887e-10 | 9.3928e-10 | 4.1121e-10 | 2.2593e-11 | 231246
321269.625 | 5.8101e-09 | 6.6869e-09 | 1.9091e-10 | 8.625e-09 | 7.1287e-09 | 3.4837e-10 | 9.3963e-10 | 4.1378e-10 | 2.2694e-11 | 231258.156
321281.813 | 5.7925e-09 | 6.7265e-09 | 1.9159e-10 | 8.7746e-09 | 7.1293e-09 | 3.5082e-10 | 9.3831e-10 | 4.0807e-10 | 2.2552e-11 | 231270.344
321293.969 | 5.6886e-09 | 6.7352e-09 | 1.8968e-10 | 8.8215e-09 | 7.1139e-09 | 3.5352e-10 | 9.4135e-10 | 4.1153e-10 | 2.2556e-11 | 231282.5
321306.125 | 5.6373e-09 | 6.6803e-09 | 1.8938e-10 | 8.6849e-09 | 7.0637e-09 | 3.5169e-10 | 9.4958e-10 | 4.0622e-10 | 2.2532e-11 | 231294.656
321318.313 | 5.8423e-09 | 6.6146e-09 | 1.8912e-10 | 8.7382e-09 | 7.0541e-09 | 3.5344e-10 | 9.4096e-10 | 4.0903e-10 | 2.2454e-11 | 231306.844
321330.469 | 5.7373e-09 | 6.6405e-09 | 1.9103e-10 | 8.6603e-09 | 7.0197e-09 | 3.508e-10 | 9.3975e-10 | 4.1347e-10 | 2.2494e-11 | 231319
321342.625 | 5.7101e-09 | 6.6393e-09 | 1.8947e-10 | 8.6106e-09 | 7.1271e-09 | 3.4896e-10 | 9.3633e-10 | 4.1465e-10 | 2.2418e-11 | 231331.156
321354.813 | 5.6633e-09 | 6.6664e-09 | 1.8958e-10 | 8.6988e-09 | 6.9988e-09 | 3.4868e-10 | 9.4299e-10 | 4.0872e-10 | 2.226e-11 | 231343.344
321366.969 | 5.7398e-09 | 6.6678e-09 | 1.8844e-10 | 8.6505e-09 | 7.0614e-09 | 3.4757e-10 | 9.4017e-10 | 4.0654e-10 | 2.2076e-11 | 231355.5
321379.125 | 5.7209e-09 | 6.6448e-09 | 1.8874e-10 | 8.5874e-09 | 7.0278e-09 | 3.4703e-10 | 9.42e-10 | 4.0876e-10 | 2.2711e-11 | 231367.656
321391.313 | 5.7839e-09 | 6.6856e-09 | 1.9059e-10 | 8.6413e-09 | 6.9569e-09 | 3.463e-10 | 9.3982e-10 | 4.0545e-10 | 2.2564e-11 | 231379.844
321403.469 | 5.6937e-09 | 6.6644e-09 | 1.8823e-10 | 8.7204e-09 | 7.1403e-09 | 3.4681e-10 | 9.3247e-10 | 4.0717e-10 | 2.1937e-11 | 231392
321415.625 | 5.6651e-09 | 6.6391e-09 | 1.8762e-10 | 8.641e-09 | 7.0456e-09 | 3.4923e-10 | 9.3284e-10 | 4.0835e-10 | 2.2379e-11 | 231404.156
321427.813 | 5.642e-09 | 6.6471e-09 | 1.8821e-10 | 8.5491e-09 | 7.0718e-09 | 3.452e-10 | 9.3033e-10 | 4.0911e-10 | 2.2345e-11 | 231416.344
321439.969 | 5.6579e-09 | 6.6901e-09 | 1.8778e-10 | 8.7264e-09 | 7.0978e-09 | 3.4695e-10 | 9.353e-10 | 4.0965e-10 | 2.2071e-11 | 231428.5
321452.125 | 5.7628e-09 | 6.6864e-09 | 1.8836e-10 | 8.6083e-09 | 7.1005e-09 | 3.4728e-10 | 9.2375e-10 | 4.018e-10 | 2.2218e-11 | 231440.656
321464.313 | 5.7928e-09 | 6.7483e-09 | 1.8803e-10 | 8.6042e-09 | 7.0345e-09 | 3.499e-10 | 9.3856e-10 | 4.0689e-10 | 2.2182e-11 | 231452.844
321476.469 | 5.8183e-09 | 6.6687e-09 | 1.8987e-10 | 8.59e-09 | 7.0166e-09 | 3.5069e-10 | 9.3621e-10 | 4.0643e-10 | 2.2419e-11 | 231465
321488.656 | 5.7743e-09 | 6.6859e-09 | 1.8768e-10 | 8.6105e-09 | 7.0603e-09 | 3.4637e-10 | 9.3234e-10 | 4.0635e-10 | 2.2159e-11 | 231477.187
321500.813 | 5.737e-09 | 6.63e-09 | 1.8811e-10 | 8.5575e-09 | 7.1399e-09 | 3.4964e-10 | 9.2717e-10 | 4.012e-10 | 2.2418e-11 | 231489.344
321512.969 | 5.6886e-09 | 6.6882e-09 | 1.8702e-10 | 8.5317e-09 | 6.9703e-09 | 3.4873e-10 | 9.3971e-10 | 4.0665e-10 | 2.2362e-11 | 231501.5
321525.156 | 5.8043e-09 | 6.6413e-09 | 1.8817e-10 | 8.6406e-09 | 7.0814e-09 | 3.4377e-10 | 9.2741e-10 | 4.0973e-10 | 2.2075e-11 | 231513.687
321537.313 | 5.7046e-09 | 6.625e-09 | 1.8885e-10 | 8.4967e-09 | 7.0365e-09 | 3.4555e-10 | 9.303e-10 | 4.081e-10 | 2.2394e-11 | 231525.844
321549.469 | 5.7392e-09 | 6.6272e-09 | 1.8896e-10 | 8.5468e-09 | 7.0497e-09 | 3.4923e-10 | 9.3032e-10 | 4.0936e-10 | 2.2353e-11 | 231538
321561.656 | 5.6489e-09 | 6.6589e-09 | 1.8735e-10 | 8.5086e-09 | 7.0262e-09 | 3.4772e-10 | 9.2957e-10 | 4.036e-10 | 2.2085e-11 | 231550.187
321573.813 | 5.6934e-09 | 6.5828e-09 | 1.8887e-10 | 8.5405e-09 | 7.0595e-09 | 3.4878e-10 | 9.3522e-10 | 4.0227e-10 | 2.2099e-11 | 231562.344
321585.969 | 5.6404e-09 | 6.6701e-09 | 1.8672e-10 | 8.6301e-09 | 7.079e-09 | 3.4254e-10 | 9.3332e-10 | 4.0792e-10 | 2.1936e-11 | 231574.5
321598.156 | 5.6606e-09 | 6.6712e-09 | 1.8653e-10 | 8.5313e-09 | 7.0089e-09 | 3.4353e-10 | 9.2818e-10 | 4.036e-10 | 2.2203e-11 | 231586.687
321610.313 | 5.7713e-09 | 6.5786e-09 | 1.8673e-10 | 8.473e-09 | 6.9935e-09 | 3.4548e-10 | 9.2868e-10 | 4.04e-10 | 2.2292e-11 | 231598.844
321622.469 | 5.6683e-09 | 6.6704e-09 | 1.8729e-10 | 8.4809e-09 | 6.9228e-09 | 3.4539e-10 | 9.2175e-10 | 4.0197e-10 | 2.2335e-11 | 231611
321634.656 | 5.5795e-09 | 6.6108e-09 | 1.8531e-10 | 8.5665e-09 | 7.0378e-09 | 3.4968e-10 | 9.2525e-10 | 4.0606e-10 | 2.201e-11 | 231623.187
321646.813 | 5.756e-09 | 6.6971e-09 | 1.8931e-10 | 8.5387e-09 | 6.9929e-09 | 3.5206e-10 | 9.2973e-10 | 4.1194e-10 | 2.2157e-11 | 231635.344
321658.969 | 5.7401e-09 | 6.6779e-09 | 1.8968e-10 | 8.5911e-09 | 7.1084e-09 | 3.5079e-10 | 9.321e-10 | 4.0643e-10 | 2.2399e-11 | 231647.5
321671.156 | 5.7553e-09 | 6.6764e-09 | 1.8991e-10 | 8.6234e-09 | 7.0025e-09 | 3.4526e-10 | 9.309e-10 | 4.0219e-10 | 2.2298e-11 | 231659.687
321683.313 | 5.7004e-09 | 6.5541e-09 | 1.8899e-10 | 8.5676e-09 | 7.0471e-09 | 3.4421e-10 | 9.3217e-10 | 4.0716e-10 | 2.2282e-11 | 231671.844
321695.469 | 5.6412e-09 | 6.6029e-09 | 1.8793e-10 | 8.5748e-09 | 7.0243e-09 | 3.4351e-10 | 9.2425e-10 | 4.07e-10 | 2.2336e-11 | 231684
321707.656 | 5.6974e-09 | 6.6157e-09 | 1.888e-10 | 8.5597e-09 | 6.9711e-09 | 3.5e-10 | 9.1926e-10 | 4.0803e-10 | 2.2033e-11 | 231696.187
321719.813 | 5.7124e-09 | 6.6256e-09 | 1.8807e-10 | 8.4629e-09 | 6.932e-09 | 3.4664e-10 | 9.2288e-10 | 4.0887e-10 | 2.2114e-11 | 231708.344
321731.969 | 5.699e-09 | 6.5812e-09 | 1.8839e-10 | 8.5942e-09 | 7.0636e-09 | 3.477e-10 | 9.3757e-10 | 4.0361e-10 | 2.2267e-11 | 231720.5
321744.156 | 5.6908e-09 | 6.7175e-09 | 1.8781e-10 | 8.4726e-09 | 6.9811e-09 | 3.5021e-10 | 9.3462e-10 | 4.0466e-10 | 2.2391e-11 | 231732.687
321756.313 | 5.7538e-09 | 6.6823e-09 | 1.8862e-10 | 8.6071e-09 | 6.9917e-09 | 3.4541e-10 | 9.2385e-10 | 4.0712e-10 | 2.2263e-11 | 231744.844
321768.469 | 5.7634e-09 | 6.6265e-09 | 1.8777e-10 | 8.6252e-09 | 7.0198e-09 | 3.471e-10 | 9.2187e-10 | 4.0307e-10 | 2.2396e-11 | 231757
321780.656 | 5.6631e-09 | 6.5911e-09 | 1.8776e-10 | 8.5822e-09 | 7.0832e-09 | 3.4513e-10 | 9.2831e-10 | 4.0563e-10 | 2.2201e-11 | 231769.187
321792.813 | 5.7665e-09 | 6.5768e-09 | 1.8728e-10 | 8.5706e-09 | 6.9934e-09 | 3.4703e-10 | 9.3258e-10 | 4.0801e-10 | 2.2493e-11 | 231781.344
321804.969 | 5.7544e-09 | 6.5976e-09 | 1.869e-10 | 8.6223e-09 | 6.987e-09 | 3.4458e-10 | 9.2384e-10 | 4.075e-10 | 2.2328e-11 | 231793.5
321817.156 | 5.6421e-09 | 6.5553e-09 | 1.8516e-10 | 8.695e-09 | 6.9981e-09 | 3.461e-10 | 9.2144e-10 | 4.075e-10 | 2.2434e-11 | 231805.687
321829.313 | 5.6298e-09 | 6.6314e-09 | 1.8908e-10 | 8.5533e-09 | 6.8969e-09 | 3.4328e-10 | 9.1807e-10 | 3.9831e-10 | 2.1994e-11 | 231817.844
321841.469 | 5.644e-09 | 6.6791e-09 | 1.8703e-10 | 8.4875e-09 | 6.9792e-09 | 3.4354e-10 | 9.2277e-10 | 4.0262e-10 | 2.1957e-11 | 231830
321853.656 | 5.6571e-09 | 6.5671e-09 | 1.855e-10 | 8.578e-09 | 7.0956e-09 | 3.4602e-10 | 9.3491e-10 | 4.0631e-10 | 2.195e-11 | 231842.187
321865.813 | 5.7112e-09 | 6.5794e-09 | 1.8565e-10 | 8.5769e-09 | 6.99e-09 | 3.4543e-10 | 9.1973e-10 | 4.0189e-10 | 2.2079e-11 | 231854.344
321878 | 5.7045e-09 | 6.6353e-09 | 1.8595e-10 | 8.62e-09 | 6.9556e-09 | 3.4849e-10 | 9.1926e-10 | 4.0552e-10 | 2.2225e-11 | 231866.531
321890.156 | 5.7998e-09 | 6.6149e-09 | 1.8757e-10 | 8.4852e-09 | 6.9978e-09 | 3.5044e-10 | 9.2964e-10 | 4.0118e-10 | 2.2127e-11 | 231878.687
321902.313 | 5.7657e-09 | 6.6425e-09 | 1.8567e-10 | 8.5258e-09 | 6.9691e-09 | 3.4707e-10 | 9.1671e-10 | 3.9931e-10 | 2.2304e-11 | 231890.844
321914.5 | 5.6881e-09 | 6.6597e-09 | 1.8418e-10 | 8.5717e-09 | 6.9938e-09 | 3.4445e-10 | 9.3364e-10 | 4.0284e-10 | 2.2358e-11 | 231903.031
321926.656 | 5.6512e-09 | 6.636e-09 | 1.8569e-10 | 8.4973e-09 | 7.0675e-09 | 3.4448e-10 | 9.2352e-10 | 4.0018e-10 | 2.2109e-11 | 231915.187
321938.813 | 5.6216e-09 | 6.6009e-09 | 1.8507e-10 | 8.5169e-09 | 6.9508e-09 | 3.4813e-10 | 9.2197e-10 | 4.0591e-10 | 2.2262e-11 | 231927.344
321951 | 5.7575e-09 | 6.5946e-09 | 1.8538e-10 | 8.5392e-09 | 7.0199e-09 | 3.4415e-10 | 9.2526e-10 | 4.0325e-10 | 2.2037e-11 | 231939.531
321963.156 | 5.6532e-09 | 6.6178e-09 | 1.881e-10 | 8.4715e-09 | 6.9767e-09 | 3.4421e-10 | 9.2446e-10 | 4.0561e-10 | 2.2144e-11 | 231951.687
321975.313 | 5.7389e-09 | 6.5646e-09 | 1.8606e-10 | 8.5619e-09 | 7.0464e-09 | 3.4206e-10 | 9.2506e-10 | 3.9987e-10 | 2.1903e-11 | 231963.844
321987.5 | 5.6937e-09 | 6.5785e-09 | 1.8722e-10 | 8.4829e-09 | 6.9452e-09 | 3.4437e-10 | 9.1542e-10 | 4.0367e-10 | 2.2004e-11 | 231976.031
321999.656 | 5.784e-09 | 6.634e-09 | 1.871e-10 | 8.4823e-09 | 6.9565e-09 | 3.436e-10 | 9.1328e-10 | 4.0034e-10 | 2.2298e-11 | 231988.187
322011.813 | 5.6705e-09 | 6.6527e-09 | 1.8508e-10 | 8.4785e-09 | 7.0054e-09 | 3.4784e-10 | 9.1952e-10 | 3.9812e-10 | 2.1971e-11 | 232000.344
322024 | 5.6541e-09 | 6.5874e-09 | 1.8667e-10 | 8.5515e-09 | 6.9873e-09 | 3.4372e-10 | 9.2708e-10 | 4.0347e-10 | 2.2083e-11 | 232012.531
322036.156 | 5.6362e-09 | 6.5359e-09 | 1.8642e-10 | 8.5125e-09 | 6.9769e-09 | 3.468e-10 | 9.2883e-10 | 3.991e-10 | 2.2247e-11 | 232024.687
322048.313 | 5.7268e-09 | 6.5725e-09 | 1.8862e-10 | 8.5158e-09 | 6.9904e-09 | 3.4626e-10 | 9.225e-10 | 4.0202e-10 | 2.1977e-11 | 232036.844
322060.5 | 5.714e-09 | 6.6182e-09 | 1.8602e-10 | 8.5261e-09 | 6.9413e-09 | 3.4569e-10 | 9.2773e-10 | 4.0509e-10 | 2.1994e-11 | 232049.031
322072.656 | 5.7223e-09 | 6.5988e-09 | 1.8646e-10 | 8.4929e-09 | 6.9711e-09 | 3.4482e-10 | 9.2232e-10 | 4.0321e-10 | 2.201e-11 | 232061.187
322084.813 | 5.6585e-09 | 6.5271e-09 | 1.8607e-10 | 8.609e-09 | 6.9326e-09 | 3.4482e-10 | 9.2306e-10 | 4.0459e-10 | 2.1956e-11 | 232073.344
322097 | 5.7023e-09 | 6.5225e-09 | 1.8337e-10 | 8.4753e-09 | 6.9867e-09 | 3.4549e-10 | 9.1898e-10 | 4.0539e-10 | 2.2028e-11 | 232085.531
322109.156 | 5.6421e-09 | 6.5846e-09 | 1.8646e-10 | 8.6151e-09 | 6.9499e-09 | 3.4035e-10 | 9.2362e-10 | 4.0116e-10 | 2.2261e-11 | 232097.687
322121.313 | 5.6995e-09 | 6.593e-09 | 1.8613e-10 | 8.5451e-09 | 6.9155e-09 | 3.4671e-10 | 9.1914e-10 | 4.0115e-10 | 2.2061e-11 | 232109.844
322133.5 | 5.6635e-09 | 6.5695e-09 | 1.8437e-10 | 8.5328e-09 | 7.0045e-09 | 3.4196e-10 | 9.1613e-10 | 4.0305e-10 | 2.1945e-11 | 232122.031
322145.656 | 5.6017e-09 | 6.5793e-09 | 1.8566e-10 | 8.5343e-09 | 6.9762e-09 | 3.4511e-10 | 9.1849e-10 | 4.0161e-10 | 2.1828e-11 | 232134.187
322157.813 | 5.5978e-09 | 6.6055e-09 | 1.836e-10 | 8.5752e-09 | 6.9605e-09 | 3.4555e-10 | 9.2107e-10 | 4.0013e-10 | 2.2018e-11 | 232146.344
322170 | 5.6472e-09 | 6.5872e-09 | 1.8506e-10 | 8.4448e-09 | 6.9613e-09 | 3.4141e-10 | 9.3035e-10 | 4.0661e-10 | 2.212e-11 | 232158.531
322182.156 | 5.6747e-09 | 6.6037e-09 | 1.876e-10 | 8.6882e-09 | 6.9884e-09 | 3.471e-10 | 9.2923e-10 | 4.0849e-10 | 2.2112e-11 | 232170.687
322194.313 | 5.6975e-09 | 6.5995e-09 | 1.8709e-10 | 8.5826e-09 | 6.9132e-09 | 3.4515e-10 | 9.2835e-10 | 4.0314e-10 | 2.1888e-11 | 232182.844
322206.5 | 5.6776e-09 | 6.5849e-09 | 1.8668e-10 | 8.5821e-09 | 6.9916e-09 | 3.4751e-10 | 9.2921e-10 | 4.0403e-10 | 2.2184e-11 | 232195.031
322218.656 | 5.778e-09 | 6.5453e-09 | 1.8718e-10 | 8.6409e-09 | 6.9902e-09 | 3.4646e-10 | 9.3555e-10 | 4.0537e-10 | 2.2281e-11 | 232207.187
322230.813 | 5.7204e-09 | 6.6606e-09 | 1.8689e-10 | 8.6083e-09 | 7.0138e-09 | 3.4605e-10 | 9.2729e-10 | 4.0535e-10 | 2.2149e-11 | 232219.344
322243 | 5.7336e-09 | 6.585e-09 | 1.856e-10 | 8.5496e-09 | 6.9579e-09 | 3.4817e-10 | 9.2087e-10 | 4.0334e-10 | 2.203e-11 | 232231.531
322255.156 | 5.6667e-09 | 6.586e-09 | 1.8695e-10 | 8.5529e-09 | 6.988e-09 | 3.4386e-10 | 9.2193e-10 | 4.0338e-10 | 2.206e-11 | 232243.687
322267.344 | 5.7086e-09 | 6.5551e-09 | 1.8767e-10 | 8.6012e-09 | 6.9858e-09 | 3.4512e-10 | 9.2811e-10 | 4.0723e-10 | 2.2083e-11 | 232255.875
322279.5 | 5.7211e-09 | 6.6067e-09 | 1.8759e-10 | 8.5686e-09 | 6.9631e-09 | 3.4367e-10 | 9.2964e-10 | 4.0434e-10 | 2.2375e-11 | 232268.031
322291.656 | 5.7934e-09 | 6.6236e-09 | 1.9059e-10 | 8.6999e-09 | 7.0602e-09 | 3.4474e-10 | 9.2801e-10 | 4.021e-10 | 2.2192e-11 | 232280.187
322303.844 | 5.6644e-09 | 6.6414e-09 | 1.8789e-10 | 8.5076e-09 | 6.9934e-09 | 3.4429e-10 | 9.3284e-10 | 4.0148e-10 | 2.2169e-11 | 232292.375
322316 | 5.6295e-09 | 6.5213e-09 | 1.8595e-10 | 8.5655e-09 | 7.0549e-09 | 3.4417e-10 | 9.2308e-10 | 4.0138e-10 | 2.195e-11 | 232304.531
322328.156 | 5.6887e-09 | 6.5653e-09 | 1.8716e-10 | 8.5335e-09 | 6.8836e-09 | 3.4139e-10 | 9.2698e-10 | 3.988e-10 | 2.1917e-11 | 232316.687
322340.344 | 5.6466e-09 | 6.5381e-09 | 1.877e-10 | 8.4605e-09 | 6.9306e-09 | 3.4252e-10 | 9.3045e-10 | 4.0014e-10 | 2.1859e-11 | 232328.875
322352.5 | 5.6701e-09 | 6.555e-09 | 1.863e-10 | 8.4783e-09 | 6.9397e-09 | 3.3932e-10 | 9.1794e-10 | 4.0578e-10 | 2.2069e-11 | 232341.031
322364.656 | 5.699e-09 | 6.51e-09 | 1.8669e-10 | 8.5458e-09 | 6.9265e-09 | 3.4459e-10 | 9.1178e-10 | 3.9874e-10 | 2.2129e-11 | 232353.187
322376.844 | 5.6127e-09 | 6.5694e-09 | 1.8794e-10 | 8.5571e-09 | 6.9889e-09 | 3.4505e-10 | 9.1824e-10 | 3.9977e-10 | 2.2112e-11 | 232365.375
322389 | 5.6289e-09 | 6.4991e-09 | 1.8533e-10 | 8.4841e-09 | 6.9263e-09 | 3.4581e-10 | 9.2152e-10 | 3.978e-10 | 2.1831e-11 | 232377.531
322401.156 | 5.5591e-09 | 6.5733e-09 | 1.8558e-10 | 8.5098e-09 | 6.9441e-09 | 3.4416e-10 | 9.1252e-10 | 4.0126e-10 | 2.1972e-11 | 232389.687
322413.344 | 5.613e-09 | 6.5214e-09 | 1.8578e-10 | 8.4843e-09 | 6.9562e-09 | 3.4704e-10 | 9.2649e-10 | 4.0515e-10 | 2.219e-11 | 232401.875
322425.5 | 5.7171e-09 | 6.6819e-09 | 1.8639e-10 | 8.5108e-09 | 7.0268e-09 | 3.4367e-10 | 9.2026e-10 | 4.0082e-10 | 2.2046e-11 | 232414.031
322437.656 | 5.7144e-09 | 6.5291e-09 | 1.8525e-10 | 8.5491e-09 | 7.0087e-09 | 3.4625e-10 | 9.3197e-10 | 4.0542e-10 | 2.2424e-11 | 232426.187
322449.844 | 5.6223e-09 | 6.6358e-09 | 1.8624e-10 | 8.6317e-09 | 7.0814e-09 | 3.4216e-10 | 9.2661e-10 | 4.0371e-10 | 2.2216e-11 | 232438.375
322462 | 5.7534e-09 | 6.6096e-09 | 1.8628e-10 | 8.5915e-09 | 6.9266e-09 | 3.4148e-10 | 9.2935e-10 | 4.039e-10 | 2.234e-11 | 232450.531
322474.156 | 5.6418e-09 | 6.5572e-09 | 1.8628e-10 | 8.6026e-09 | 6.9535e-09 | 3.4077e-10 | 9.2554e-10 | 4.0258e-10 | 2.2018e-11 | 232462.687
322486.344 | 5.6573e-09 | 6.6056e-09 | 1.864e-10 | 8.6367e-09 | 7.0274e-09 | 3.4382e-10 | 9.1927e-10 | 4.0409e-10 | 2.2079e-11 | 232474.875
322498.5 | 5.7166e-09 | 6.5944e-09 | 1.8574e-10 | 8.6535e-09 | 6.9926e-09 | 3.4318e-10 | 9.1644e-10 | 4.0305e-10 | 2.1957e-11 | 232487.031
322510.656 | 5.7259e-09 | 6.6938e-09 | 1.8616e-10 | 8.4589e-09 | 7.0276e-09 | 3.4574e-10 | 9.2777e-10 | 4.0272e-10 | 2.1873e-11 | 232499.187
322522.844 | 5.6989e-09 | 6.5901e-09 | 1.8535e-10 | 8.6163e-09 | 7.0074e-09 | 3.4642e-10 | 9.2111e-10 | 4.0047e-10 | 2.1857e-11 | 232511.375
322535 | 5.7247e-09 | 6.6198e-09 | 1.8581e-10 | 8.5714e-09 | 7.0358e-09 | 3.487e-10 | 9.3016e-10 | 4.0542e-10 | 2.22e-11 | 232523.531
322547.156 | 5.7573e-09 | 6.6133e-09 | 1.8655e-10 | 8.5001e-09 | 7.0128e-09 | 3.503e-10 | 9.3227e-10 | 4.0688e-10 | 2.2368e-11 | 232535.687
322559.344 | 5.7116e-09 | 6.6247e-09 | 1.8662e-10 | 8.6392e-09 | 7.0167e-09 | 3.425e-10 | 9.3586e-10 | 4.0063e-10 | 2.1977e-11 | 232547.875
322571.5 | 5.7573e-09 | 6.5845e-09 | 1.8689e-10 | 8.6122e-09 | 7.0248e-09 | 3.4682e-10 | 9.2473e-10 | 4.0589e-10 | 2.2115e-11 | 232560.031
322583.656 | 5.6594e-09 | 6.609e-09 | 1.8444e-10 | 8.6042e-09 | 6.9849e-09 | 3.4148e-10 | 9.2397e-10 | 4.0446e-10 | 2.2195e-11 | 232572.187
322595.844 | 5.6644e-09 | 6.5449e-09 | 1.8706e-10 | 8.5546e-09 | 6.9477e-09 | 3.4843e-10 | 9.2996e-10 | 3.9995e-10 | 2.1985e-11 | 232584.375
322608 | 5.6404e-09 | 6.553e-09 | 1.8513e-10 | 8.5122e-09 | 6.9915e-09 | 3.4243e-10 | 9.236e-10 | 4.0225e-10 | 2.2207e-11 | 232596.531
322620.188 | 5.7247e-09 | 6.5584e-09 | 1.8748e-10 | 8.6398e-09 | 7.0361e-09 | 3.4461e-10 | 9.2601e-10 | 4.0674e-10 | 2.2228e-11 | 232608.719
322632.344 | 5.7119e-09 | 6.6237e-09 | 1.8737e-10 | 8.6286e-09 | 6.9907e-09 | 3.4862e-10 | 9.2849e-10 | 4.0962e-10 | 2.2362e-11 | 232620.875
322644.5 | 5.6592e-09 | 6.5427e-09 | 1.878e-10 | 8.5368e-09 | 7.0236e-09 | 3.4495e-10 | 9.2397e-10 | 4.0395e-10 | 2.2161e-11 | 232633.031
322656.688 | 5.6374e-09 | 6.6567e-09 | 1.8688e-10 | 8.6391e-09 | 6.9529e-09 | 3.4972e-10 | 9.3141e-10 | 4.0248e-10 | 2.2115e-11 | 232645.219
322668.844 | 5.6982e-09 | 6.5606e-09 | 1.8542e-10 | 8.5728e-09 | 6.9282e-09 | 3.4205e-10 | 9.2927e-10 | 4.0282e-10 | 2.1923e-11 | 232657.375
322681 | 5.6669e-09 | 6.4924e-09 | 1.8638e-10 | 8.6935e-09 | 7.0437e-09 | 3.4559e-10 | 9.3624e-10 | 4.0292e-10 | 2.2159e-11 | 232669.531
322693.188 | 5.7199e-09 | 6.5746e-09 | 1.8465e-10 | 8.6575e-09 | 6.9748e-09 | 3.4644e-10 | 9.2675e-10 | 4.036e-10 | 2.196e-11 | 232681.719
322705.344 | 5.6876e-09 | 6.6593e-09 | 1.8753e-10 | 8.5628e-09 | 6.9852e-09 | 3.465e-10 | 9.4014e-10 | 4.0323e-10 | 2.1854e-11 | 232693.875
322717.5 | 5.6492e-09 | 6.5815e-09 | 1.8914e-10 | 8.5949e-09 | 6.982e-09 | 3.4499e-10 | 9.2621e-10 | 4.0077e-10 | 2.2021e-11 | 232706.031
322729.688 | 5.7187e-09 | 6.5323e-09 | 1.8702e-10 | 8.6261e-09 | 6.9657e-09 | 3.5078e-10 | 9.2832e-10 | 4.069e-10 | 2.2446e-11 | 232718.219
322741.844 | 5.6513e-09 | 6.5517e-09 | 1.8826e-10 | 8.5673e-09 | 6.9872e-09 | 3.4964e-10 | 9.3229e-10 | 4.0607e-10 | 2.2068e-11 | 232730.375
322754 | 5.6796e-09 | 6.5259e-09 | 1.8622e-10 | 8.6301e-09 | 7e-09 | 3.4884e-10 | 9.2616e-10 | 4.0513e-10 | 2.2157e-11 | 232742.531
322766.188 | 5.7487e-09 | 6.5475e-09 | 1.8558e-10 | 8.6881e-09 | 6.9851e-09 | 3.4947e-10 | 9.4033e-10 | 4.0538e-10 | 2.233e-11 | 232754.719
322778.344 | 5.7598e-09 | 6.6006e-09 | 1.8992e-10 | 8.6691e-09 | 7.0133e-09 | 3.4571e-10 | 9.3349e-10 | 4.0991e-10 | 2.2052e-11 | 232766.875
322790.5 | 5.6816e-09 | 6.5644e-09 | 1.8731e-10 | 8.7013e-09 | 7.0027e-09 | 3.4567e-10 | 9.3965e-10 | 4.0783e-10 | 2.1962e-11 | 232779.031
322802.688 | 5.6643e-09 | 6.5615e-09 | 1.9045e-10 | 8.6454e-09 | 6.9628e-09 | 3.47e-10 | 9.3638e-10 | 4.0696e-10 | 2.2423e-11 | 232791.219
322814.844 | 5.6766e-09 | 6.5998e-09 | 1.8626e-10 | 8.5974e-09 | 6.9146e-09 | 3.4686e-10 | 9.3143e-10 | 4.0207e-10 | 2.2012e-11 | 232803.375
322827 | 5.6486e-09 | 6.5946e-09 | 1.8664e-10 | 8.7275e-09 | 6.9446e-09 | 3.4558e-10 | 9.3635e-10 | 4.0372e-10 | 2.1993e-11 | 232815.531
322839.188 | 5.6732e-09 | 6.4914e-09 | 1.8795e-10 | 8.5677e-09 | 7.0206e-09 | 3.4667e-10 | 9.3676e-10 | 4.0529e-10 | 2.1878e-11 | 232827.719
322851.344 | 5.674e-09 | 6.5543e-09 | 1.8725e-10 | 8.5085e-09 | 7.0011e-09 | 3.4749e-10 | 9.3343e-10 | 4.1248e-10 | 2.2173e-11 | 232839.875
322863.5 | 5.7155e-09 | 6.5372e-09 | 1.8883e-10 | 8.6566e-09 | 7.101e-09 | 3.4505e-10 | 9.3958e-10 | 4.0855e-10 | 2.2293e-11 | 232852.031
322875.688 | 5.6388e-09 | 6.5404e-09 | 1.8608e-10 | 8.6299e-09 | 7.0293e-09 | 3.4202e-10 | 9.3903e-10 | 4.0959e-10 | 2.2106e-11 | 232864.219
322887.844 | 5.7248e-09 | 6.5104e-09 | 1.8657e-10 | 8.6732e-09 | 6.937e-09 | 3.4234e-10 | 9.3403e-10 | 4.0428e-10 | 2.2018e-11 | 232876.375
322900 | 5.732e-09 | 6.6257e-09 | 1.8725e-10 | 8.7432e-09 | 6.9932e-09 | 3.4726e-10 | 9.4063e-10 | 4.0715e-10 | 2.2164e-11 | 232888.531
322912.188 | 5.72e-09 | 6.5147e-09 | 1.8779e-10 | 8.6763e-09 | 6.9429e-09 | 3.4866e-10 | 9.3509e-10 | 4.0166e-10 | 2.2482e-11 | 232900.719
322924.344 | 5.6957e-09 | 6.6103e-09 | 1.8969e-10 | 8.6512e-09 | 6.9701e-09 | 3.4261e-10 | 9.3968e-10 | 4.0815e-10 | 2.2231e-11 | 232912.875
322936.5 | 5.7041e-09 | 6.5397e-09 | 1.8937e-10 | 8.6984e-09 | 7.058e-09 | 3.4832e-10 | 9.4311e-10 | 4.0517e-10 | 2.2259e-11 | 232925.031
322948.688 | 5.7025e-09 | 6.5656e-09 | 1.8918e-10 | 8.6827e-09 | 6.9945e-09 | 3.4835e-10 | 9.3307e-10 | 4.0544e-10 | 2.2201e-11 | 232937.219
322960.844 | 5.6846e-09 | 6.5705e-09 | 1.884e-10 | 8.5821e-09 | 6.9218e-09 | 3.4719e-10 | 9.3155e-10 | 4.0612e-10 | 2.2038e-11 | 232949.375
322973 | 5.6604e-09 | 6.5341e-09 | 1.8889e-10 | 8.6699e-09 | 6.9106e-09 | 3.4652e-10 | 9.345e-10 | 4.0519e-10 | 2.2153e-11 | 232961.531
322985.188 | 5.6101e-09 | 6.5307e-09 | 1.8871e-10 | 8.574e-09 | 6.9698e-09 | 3.4207e-10 | 9.3299e-10 | 4.0375e-10 | 2.2049e-11 | 232973.719
322997.344 | 5.6895e-09 | 6.5392e-09 | 1.8703e-10 | 8.6972e-09 | 6.9451e-09 | 3.4431e-10 | 9.3732e-10 | 4.0705e-10 | 2.1985e-11 | 232985.875
323009.531 | 5.6813e-09 | 6.5634e-09 | 1.8621e-10 | 8.5567e-09 | 6.9182e-09 | 3.4369e-10 | 9.3898e-10 | 4.0527e-10 | 2.2335e-11 | 232998.062
323021.688 | 5.5497e-09 | 6.6086e-09 | 1.8676e-10 | 8.6443e-09 | 7.04e-09 | 3.4378e-10 | 9.3124e-10 | 4.0626e-10 | 2.219e-11 | 233010.219
323033.844 | 5.6833e-09 | 6.5749e-09 | 1.9035e-10 | 8.6662e-09 | 7.0316e-09 | 3.4602e-10 | 9.3641e-10 | 4.0985e-10 | 2.2346e-11 | 233022.375
323046.031 | 5.6851e-09 | 6.6303e-09 | 1.8662e-10 | 8.6272e-09 | 6.9861e-09 | 3.429e-10 | 9.3628e-10 | 4.0495e-10 | 2.2254e-11 | 233034.562
323058.188 | 5.6951e-09 | 6.572e-09 | 1.8565e-10 | 8.6472e-09 | 7.0067e-09 | 3.4464e-10 | 9.28e-10 | 4.0377e-10 | 2.2438e-11 | 233046.719
323070.344 | 5.8828e-09 | 6.6102e-09 | 1.8615e-10 | 8.6762e-09 | 7.0549e-09 | 3.4307e-10 | 9.3263e-10 | 4.0681e-10 | 2.2205e-11 | 233058.875
323082.531 | 5.7609e-09 | 6.6639e-09 | 1.8842e-10 | 8.6043e-09 | 7.0153e-09 | 3.5122e-10 | 9.1856e-10 | 4.12e-10 | 2.2305e-11 | 233071.062
323094.688 | 5.7196e-09 | 6.6053e-09 | 1.8627e-10 | 8.5944e-09 | 7.0151e-09 | 3.4901e-10 | 9.3592e-10 | 4.0948e-10 | 2.2287e-11 | 233083.219
323106.844 | 5.7709e-09 | 6.7182e-09 | 1.8839e-10 | 8.4886e-09 | 7.0407e-09 | 3.4518e-10 | 9.2959e-10 | 4.062e-10 | 2.2284e-11 | 233095.375
323119.031 | 5.7345e-09 | 6.7216e-09 | 1.865e-10 | 8.7079e-09 | 7.0567e-09 | 3.5073e-10 | 9.3966e-10 | 4.0956e-10 | 2.1958e-11 | 233107.562
323131.188 | 5.6645e-09 | 6.595e-09 | 1.8664e-10 | 8.6808e-09 | 6.939e-09 | 3.4733e-10 | 9.3009e-10 | 4.0346e-10 | 2.2314e-11 | 233119.719
323143.344 | 5.6955e-09 | 6.6175e-09 | 1.879e-10 | 8.6648e-09 | 6.9398e-09 | 3.4414e-10 | 9.2727e-10 | 4.0677e-10 | 2.2069e-11 | 233131.875
323155.531 | 5.8055e-09 | 6.5713e-09 | 1.8767e-10 | 8.6842e-09 | 7.0045e-09 | 3.4487e-10 | 9.3734e-10 | 4.0747e-10 | 2.2357e-11 | 233144.062
323167.688 | 5.8051e-09 | 6.6248e-09 | 1.8822e-10 | 8.6266e-09 | 7.0169e-09 | 3.4701e-10 | 9.2583e-10 | 4.1044e-10 | 2.2063e-11 | 233156.219
323179.844 | 5.7373e-09 | 6.5934e-09 | 1.8711e-10 | 8.6747e-09 | 6.9852e-09 | 3.454e-10 | 9.3682e-10 | 4.082e-10 | 2.2178e-11 | 233168.375
323192.031 | 5.7514e-09 | 6.5975e-09 | 1.8909e-10 | 8.7679e-09 | 6.9938e-09 | 3.4609e-10 | 9.3503e-10 | 4.0282e-10 | 2.2105e-11 | 233180.562
323204.188 | 5.7519e-09 | 6.5804e-09 | 1.8872e-10 | 8.6058e-09 | 7.0431e-09 | 3.4122e-10 | 9.3641e-10 | 4.0227e-10 | 2.2337e-11 | 233192.719
323216.344 | 5.6738e-09 | 6.5361e-09 | 1.8664e-10 | 8.4105e-09 | 6.9696e-09 | 3.4246e-10 | 9.317e-10 | 4.0677e-10 | 2.2194e-11 | 233204.875
323228.531 | 5.6986e-09 | 6.596e-09 | 1.8558e-10 | 8.5388e-09 | 7.0202e-09 | 3.4424e-10 | 9.2078e-10 | 4.0355e-10 | 2.2091e-11 | 233217.062
323240.688 | 5.647e-09 | 6.6035e-09 | 1.8737e-10 | 8.4695e-09 | 6.9811e-09 | 3.4408e-10 | 9.2459e-10 | 4.0314e-10 | 2.2194e-11 | 233229.219
323252.844 | 5.6844e-09 | 6.636e-09 | 1.8617e-10 | 8.5528e-09 | 6.9416e-09 | 3.495e-10 | 9.342e-10 | 4.0659e-10 | 2.2372e-11 | 233241.375
323265.031 | 5.7344e-09 | 6.5984e-09 | 1.889e-10 | 8.711e-09 | 6.9855e-09 | 3.4636e-10 | 9.2787e-10 | 4.0732e-10 | 2.2213e-11 | 233253.562
323277.188 | 5.6756e-09 | 6.5866e-09 | 1.8752e-10 | 8.5258e-09 | 6.9734e-09 | 3.4678e-10 | 9.1813e-10 | 4.0865e-10 | 2.2332e-11 | 233265.719
323289.344 | 5.7418e-09 | 6.6156e-09 | 1.8523e-10 | 8.5629e-09 | 6.9853e-09 | 3.4315e-10 | 9.2545e-10 | 4.0762e-10 | 2.2189e-11 | 233277.875
323301.531 | 5.7626e-09 | 6.589e-09 | 1.8695e-10 | 8.6143e-09 | 6.9767e-09 | 3.4372e-10 | 9.347e-10 | 4.0484e-10 | 2.234e-11 | 233290.062
323313.688 | 5.6917e-09 | 6.5715e-09 | 1.8633e-10 | 8.6271e-09 | 7.0189e-09 | 3.5222e-10 | 9.2745e-10 | 4.0394e-10 | 2.2369e-11 | 233302.219
323325.844 | 5.8351e-09 | 6.6206e-09 | 1.857e-10 | 8.5675e-09 | 6.9524e-09 | 3.4743e-10 | 9.2804e-10 | 4.0381e-10 | 2.214e-11 | 233314.375
323338.031 | 5.7514e-09 | 6.6086e-09 | 1.8913e-10 | 8.6055e-09 | 7.0272e-09 | 3.462e-10 | 9.1638e-10 | 4.0254e-10 | 2.1989e-11 | 233326.562
323350.188 | 5.6968e-09 | 6.5722e-09 | 1.8612e-10 | 8.6346e-09 | 6.9591e-09 | 3.4473e-10 | 9.3097e-10 | 4.0677e-10 | 2.2211e-11 | 233338.719
323362.344 | 5.6912e-09 | 6.5985e-09 | 1.8589e-10 | 8.5105e-09 | 7.0158e-09 | 3.4492e-10 | 9.3253e-10 | 4.0724e-10 | 2.2061e-11 | 233350.875
323374.531 | 5.7714e-09 | 6.6216e-09 | 1.8676e-10 | 8.5936e-09 | 7.0635e-09 | 3.4996e-10 | 9.2567e-10 | 4.0071e-10 | 2.2226e-11 | 233363.062
323386.688 | 5.6849e-09 | 6.5378e-09 | 1.8409e-10 | 8.6361e-09 | 6.9495e-09 | 3.4118e-10 | 9.2093e-10 | 4.0379e-10 | 2.2056e-11 | 233375.219
323398.875 | 5.6645e-09 | 6.5366e-09 | 1.863e-10 | 8.4683e-09 | 6.9286e-09 | 3.4416e-10 | 9.1255e-10 | 3.9936e-10 | 2.1941e-11 | 233387.406
323411.031 | 5.6553e-09 | 6.553e-09 | 1.8679e-10 | 8.6599e-09 | 7.0364e-09 | 3.4408e-10 | 9.276e-10 | 4.0244e-10 | 2.168e-11 | 233399.562
323423.188 | 5.7165e-09 | 6.5649e-09 | 1.8567e-10 | 8.5876e-09 | 6.9673e-09 | 3.4315e-10 | 9.2314e-10 | 3.9635e-10 | 2.209e-11 | 233411.719
323435.375 | 5.7099e-09 | 6.6194e-09 | 1.874e-10 | 8.5015e-09 | 6.9948e-09 | 3.4501e-10 | 9.2125e-10 | 4.0325e-10 | 2.1923e-11 | 233423.906
323447.531 | 5.6489e-09 | 6.545e-09 | 1.8683e-10 | 8.5883e-09 | 6.8577e-09 | 3.4652e-10 | 9.2354e-10 | 4.0147e-10 | 2.2142e-11 | 233436.062
323459.688 | 5.6783e-09 | 6.6243e-09 | 1.8634e-10 | 8.5633e-09 | 6.9306e-09 | 3.4045e-10 | 9.2615e-10 | 4.0076e-10 | 2.2146e-11 | 233448.219
323471.875 | 5.6986e-09 | 6.573e-09 | 1.8794e-10 | 8.508e-09 | 6.9565e-09 | 3.4614e-10 | 9.2413e-10 | 3.994e-10 | 2.2115e-11 | 233460.406
323484.031 | 5.6936e-09 | 6.5364e-09 | 1.8562e-10 | 8.6273e-09 | 6.8923e-09 | 3.3911e-10 | 9.2686e-10 | 4.0165e-10 | 2.1645e-11 | 233472.562
323496.188 | 5.7146e-09 | 6.5736e-09 | 1.858e-10 | 8.561e-09 | 7.0285e-09 | 3.375e-10 | 9.2653e-10 | 3.9845e-10 | 2.2191e-11 | 233484.719
323508.375 | 5.6578e-09 | 6.5902e-09 | 1.8645e-10 | 8.5838e-09 | 6.9686e-09 | 3.4047e-10 | 9.1461e-10 | 4.0208e-10 | 2.2068e-11 | 233496.906
323520.531 | 5.7107e-09 | 6.5275e-09 | 1.8514e-10 | 8.4427e-09 | 6.9994e-09 | 3.4214e-10 | 9.2717e-10 | 3.9518e-10 | 2.2062e-11 | 233509.062
323532.688 | 5.7177e-09 | 6.551e-09 | 1.8692e-10 | 8.539e-09 | 6.9636e-09 | 3.4561e-10 | 9.2716e-10 | 3.9644e-10 | 2.1994e-11 | 233521.219
323544.875 | 5.595e-09 | 6.6099e-09 | 1.8551e-10 | 8.4771e-09 | 6.988e-09 | 3.4289e-10 | 9.163e-10 | 3.983e-10 | 2.1947e-11 | 233533.406
323557.031 | 5.7682e-09 | 6.5106e-09 | 1.8743e-10 | 8.4753e-09 | 6.9359e-09 | 3.4058e-10 | 9.2099e-10 | 4.0171e-10 | 2.2257e-11 | 233545.562
323569.188 | 5.7266e-09 | 6.5415e-09 | 1.8492e-10 | 8.5306e-09 | 6.9193e-09 | 3.4883e-10 | 9.2355e-10 | 4.033e-10 | 2.2146e-11 | 233557.719
323581.375 | 5.7004e-09 | 6.4832e-09 | 1.8609e-10 | 8.6429e-09 | 6.9398e-09 | 3.4785e-10 | 9.2111e-10 | 3.9996e-10 | 2.211e-11 | 233569.906
323593.531 | 5.6808e-09 | 6.5786e-09 | 1.8534e-10 | 8.6412e-09 | 6.8832e-09 | 3.3949e-10 | 9.2737e-10 | 4.013e-10 | 2.209e-11 | 233582.062
323605.688 | 5.6382e-09 | 6.5745e-09 | 1.8648e-10 | 8.5189e-09 | 6.8881e-09 | 3.3781e-10 | 9.2126e-10 | 4.0076e-10 | 2.2025e-11 | 233594.219
323617.875 | 5.5531e-09 | 6.5151e-09 | 1.833e-10 | 8.4888e-09 | 6.8462e-09 | 3.3917e-10 | 9.2278e-10 | 4.006e-10 | 2.1948e-11 | 233606.406
323630.031 | 5.6757e-09 | 6.5757e-09 | 1.8542e-10 | 8.5029e-09 | 6.9643e-09 | 3.4124e-10 | 9.2303e-10 | 4.0339e-10 | 2.2059e-11 | 233618.562
323642.188 | 5.6833e-09 | 6.5329e-09 | 1.8734e-10 | 8.6857e-09 | 6.9751e-09 | 3.4724e-10 | 9.2586e-10 | 4.0501e-10 | 2.2106e-11 | 233630.719
323654.375 | 5.6774e-09 | 6.5518e-09 | 1.8638e-10 | 8.5447e-09 | 6.9358e-09 | 3.4795e-10 | 9.2522e-10 | 3.9796e-10 | 2.2154e-11 | 233642.906
323666.531 | 5.6658e-09 | 6.5621e-09 | 1.8684e-10 | 8.5192e-09 | 6.982e-09 | 3.4036e-10 | 9.2681e-10 | 4.0524e-10 | 2.185e-11 | 233655.062
323678.688 | 5.6211e-09 | 6.4979e-09 | 1.8652e-10 | 8.6168e-09 | 6.9074e-09 | 3.4619e-10 | 9.2855e-10 | 4.0321e-10 | 2.1838e-11 | 233667.219
323690.875 | 5.6616e-09 | 6.5063e-09 | 1.8722e-10 | 8.6369e-09 | 6.9889e-09 | 3.4534e-10 | 9.3049e-10 | 4.0871e-10 | 2.1847e-11 | 233679.406
323703.031 | 5.6387e-09 | 6.4996e-09 | 1.8897e-10 | 8.5779e-09 | 6.8836e-09 | 3.4538e-10 | 9.3132e-10 | 4.0432e-10 | 2.2025e-11 | 233691.562
323715.188 | 5.7051e-09 | 6.5398e-09 | 1.8802e-10 | 8.6461e-09 | 6.9194e-09 | 3.4233e-10 | 9.2146e-10 | 4.0505e-10 | 2.2161e-11 | 233703.719
323727.375 | 5.6634e-09 | 6.4798e-09 | 1.8788e-10 | 8.6558e-09 | 7.0205e-09 | 3.4693e-10 | 9.3946e-10 | 4.0889e-10 | 2.1956e-11 | 233715.906
323739.531 | 5.6327e-09 | 6.4363e-09 | 1.8783e-10 | 8.6174e-09 | 6.9648e-09 | 3.4236e-10 | 9.2791e-10 | 4.0289e-10 | 2.2121e-11 | 233728.062
323751.688 | 5.6526e-09 | 6.5002e-09 | 1.8795e-10 | 8.5634e-09 | 6.8722e-09 | 3.4762e-10 | 9.2071e-10 | 4.0298e-10 | 2.1774e-11 | 233740.219
323763.875 | 5.5857e-09 | 6.4459e-09 | 1.8679e-10 | 8.5509e-09 | 6.9573e-09 | 3.4336e-10 | 9.2432e-10 | 4.027e-10 | 2.1946e-11 | 233752.406
323776.031 | 5.7648e-09 | 6.4629e-09 | 1.8676e-10 | 8.6174e-09 | 6.9446e-09 | 3.4582e-10 | 9.3235e-10 | 4.0135e-10 | 2.2091e-11 | 233764.562
323788.219 | 5.6416e-09 | 6.4764e-09 | 1.89e-10 | 8.6928e-09 | 6.9016e-09 | 3.4117e-10 | 9.2754e-10 | 4.0566e-10 | 2.2105e-11 | 233776.75
323800.375 | 5.6449e-09 | 6.5218e-09 | 1.8742e-10 | 8.6313e-09 | 7.0742e-09 | 3.4629e-10 | 9.1892e-10 | 4.0731e-10 | 2.1999e-11 | 233788.906
323812.531 | 5.6253e-09 | 6.5572e-09 | 1.8894e-10 | 8.5895e-09 | 7.0229e-09 | 3.389e-10 | 9.2484e-10 | 4.0906e-10 | 2.2102e-11 | 233801.062
323824.719 | 5.7368e-09 | 6.4835e-09 | 1.8766e-10 | 8.5873e-09 | 7.0667e-09 | 3.4831e-10 | 9.2654e-10 | 4.0502e-10 | 2.2053e-11 | 233813.25
323836.875 | 5.6441e-09 | 6.4628e-09 | 1.8669e-10 | 8.6955e-09 | 6.9206e-09 | 3.4753e-10 | 9.3389e-10 | 4.0147e-10 | 2.2083e-11 | 233825.406
323849.031 | 5.7104e-09 | 6.5148e-09 | 1.8764e-10 | 8.5962e-09 | 6.9713e-09 | 3.4663e-10 | 9.3059e-10 | 3.9931e-10 | 2.2118e-11 | 233837.562
323861.219 | 5.7272e-09 | 6.5415e-09 | 1.8545e-10 | 8.5032e-09 | 6.9775e-09 | 3.4587e-10 | 9.1932e-10 | 4.067e-10 | 2.2023e-11 | 233849.75
323873.375 | 5.6838e-09 | 6.5779e-09 | 1.8708e-10 | 8.6789e-09 | 6.9215e-09 | 3.4631e-10 | 9.217e-10 | 4.1029e-10 | 2.2167e-11 | 233861.906
323885.531 | 5.6461e-09 | 6.5298e-09 | 1.8769e-10 | 8.6523e-09 | 6.9561e-09 | 3.4703e-10 | 9.2707e-10 | 4.0596e-10 | 2.2005e-11 | 233874.062
323897.719 | 5.6588e-09 | 6.5994e-09 | 1.8724e-10 | 8.6325e-09 | 6.9341e-09 | 3.4812e-10 | 9.1913e-10 | 3.9864e-10 | 2.2046e-11 | 233886.25
323909.875 | 5.7755e-09 | 6.4533e-09 | 1.8728e-10 | 8.7408e-09 | 6.9715e-09 | 3.495e-10 | 9.3844e-10 | 4.051e-10 | 2.2169e-11 | 233898.406
323922.031 | 5.7202e-09 | 6.5462e-09 | 1.8905e-10 | 8.6756e-09 | 6.9679e-09 | 3.4761e-10 | 9.3542e-10 | 4.0232e-10 | 2.2085e-11 | 233910.562
323934.219 | 5.7418e-09 | 6.4455e-09 | 1.8818e-10 | 8.6362e-09 | 6.9942e-09 | 3.455e-10 | 9.2651e-10 | 4.0643e-10 | 2.2253e-11 | 233922.75
323946.375 | 5.6551e-09 | 6.5517e-09 | 1.8661e-10 | 8.6872e-09 | 6.991e-09 | 3.4728e-10 | 9.3524e-10 | 4.0709e-10 | 2.2064e-11 | 233934.906
323958.531 | 5.7103e-09 | 6.5195e-09 | 1.9021e-10 | 8.6769e-09 | 6.946e-09 | 3.4434e-10 | 9.2045e-10 | 4.0417e-10 | 2.2085e-11 | 233947.062
323970.719 | 5.6749e-09 | 6.4637e-09 | 1.8658e-10 | 8.5867e-09 | 6.9114e-09 | 3.4763e-10 | 9.3391e-10 | 4.0336e-10 | 2.1862e-11 | 233959.25
323982.875 | 5.6144e-09 | 6.4904e-09 | 1.8977e-10 | 8.5824e-09 | 6.9547e-09 | 3.4137e-10 | 9.2772e-10 | 4.0272e-10 | 2.2e-11 | 233971.406
323995.031 | 5.6338e-09 | 6.6014e-09 | 1.8531e-10 | 8.5972e-09 | 6.9056e-09 | 3.4153e-10 | 9.3112e-10 | 4.0561e-10 | 2.2087e-11 | 233983.562
324007.219 | 5.7793e-09 | 6.5945e-09 | 1.8565e-10 | 8.547e-09 | 7.014e-09 | 3.4597e-10 | 9.3011e-10 | 4.047e-10 | 2.2085e-11 | 233995.75
324019.375 | 5.6546e-09 | 6.4989e-09 | 1.8508e-10 | 8.5566e-09 | 6.9532e-09 | 3.4604e-10 | 9.2189e-10 | 4.0785e-10 | 2.2057e-11 | 234007.906
324031.531 | 5.6619e-09 | 6.4992e-09 | 1.8778e-10 | 8.5202e-09 | 7.037e-09 | 3.4656e-10 | 9.3299e-10 | 4.078e-10 | 2.1984e-11 | 234020.062
324043.719 | 5.6978e-09 | 6.5467e-09 | 1.8622e-10 | 8.5699e-09 | 6.9558e-09 | 3.4659e-10 | 9.2804e-10 | 4.0239e-10 | 2.208e-11 | 234032.25
324055.875 | 5.6481e-09 | 6.5652e-09 | 1.8642e-10 | 8.6116e-09 | 6.9822e-09 | 3.468e-10 | 9.2168e-10 | 4.0381e-10 | 2.2062e-11 | 234044.406
324068.031 | 5.6814e-09 | 6.4932e-09 | 1.869e-10 | 8.5542e-09 | 7.0242e-09 | 3.4161e-10 | 9.2637e-10 | 4.0443e-10 | 2.2013e-11 | 234056.562
324080.219 | 5.6763e-09 | 6.5813e-09 | 1.8593e-10 | 8.6896e-09 | 6.918e-09 | 3.4776e-10 | 9.2474e-10 | 4.0258e-10 | 2.199e-11 | 234068.75
324092.375 | 5.6216e-09 | 6.5207e-09 | 1.8547e-10 | 8.614e-09 | 6.9905e-09 | 3.4452e-10 | 9.3238e-10 | 4.0197e-10 | 2.1836e-11 | 234080.906
324104.531 | 5.5477e-09 | 6.5221e-09 | 1.8461e-10 | 8.5854e-09 | 6.8875e-09 | 3.4164e-10 | 9.2175e-10 | 4.0348e-10 | 2.2017e-11 | 234093.062
324116.719 | 5.6078e-09 | 6.5541e-09 | 1.8662e-10 | 8.5061e-09 | 6.8809e-09 | 3.4312e-10 | 9.2037e-10 | 4.0294e-10 | 2.2054e-11 | 234105.25
324128.875 | 5.7414e-09 | 6.4721e-09 | 1.8505e-10 | 8.5598e-09 | 6.9219e-09 | 3.4602e-10 | 9.2811e-10 | 4.0224e-10 | 2.2069e-11 | 234117.406
324141.063 | 5.6319e-09 | 6.5227e-09 | 1.8702e-10 | 8.4915e-09 | 6.8477e-09 | 3.4413e-10 | 9.2571e-10 | 4.0467e-10 | 2.2148e-11 | 234129.594
324153.219 | 5.684e-09 | 6.5747e-09 | 1.8592e-10 | 8.5518e-09 | 6.8973e-09 | 3.4147e-10 | 9.1762e-10 | 4.0685e-10 | 2.1911e-11 | 234141.75
324165.375 | 5.5526e-09 | 6.5197e-09 | 1.88e-10 | 8.5314e-09 | 6.8692e-09 | 3.4459e-10 | 9.2372e-10 | 4.0335e-10 | 2.2135e-11 | 234153.906
324177.563 | 5.7231e-09 | 6.5764e-09 | 1.8559e-10 | 8.6416e-09 | 6.9892e-09 | 3.4183e-10 | 9.2633e-10 | 4.0767e-10 | 2.2275e-11 | 234166.094
324189.719 | 5.6414e-09 | 6.5524e-09 | 1.8646e-10 | 8.5957e-09 | 7.016e-09 | 3.4622e-10 | 9.3586e-10 | 4.0474e-10 | 2.2163e-11 | 234178.25
324201.875 | 5.5919e-09 | 6.5997e-09 | 1.875e-10 | 8.517e-09 | 6.9862e-09 | 3.3946e-10 | 9.2486e-10 | 4.0195e-10 | 2.2007e-11 | 234190.406
324214.063 | 5.8109e-09 | 6.627e-09 | 1.8877e-10 | 8.5869e-09 | 6.982e-09 | 3.4384e-10 | 9.1306e-10 | 4.0601e-10 | 2.2055e-11 | 234202.594
324226.219 | 5.6512e-09 | 6.4977e-09 | 1.8827e-10 | 8.6623e-09 | 7.0086e-09 | 3.4443e-10 | 9.2571e-10 | 4.0808e-10 | 2.2099e-11 | 234214.75
324238.375 | 5.6091e-09 | 6.5861e-09 | 1.8589e-10 | 8.6188e-09 | 6.9499e-09 | 3.4621e-10 | 9.2822e-10 | 4.0344e-10 | 2.2048e-11 | 234226.906
324250.563 | 5.6471e-09 | 6.5342e-09 | 1.8663e-10 | 8.6508e-09 | 6.8948e-09 | 3.4287e-10 | 9.3321e-10 | 4.0481e-10 | 2.2218e-11 | 234239.094
324262.719 | 5.6039e-09 | 6.5547e-09 | 1.8604e-10 | 8.5513e-09 | 6.9867e-09 | 3.4254e-10 | 9.2836e-10 | 3.9884e-10 | 2.215e-11 | 234251.25
324274.875 | 5.691e-09 | 6.467e-09 | 1.8621e-10 | 8.6384e-09 | 6.9399e-09 | 3.4115e-10 | 9.3051e-10 | 4.0049e-10 | 2.2205e-11 | 234263.406
324287.063 | 5.7097e-09 | 6.5818e-09 | 1.8971e-10 | 8.6265e-09 | 7.0089e-09 | 3.4204e-10 | 9.2555e-10 | 4.033e-10 | 2.1889e-11 | 234275.594
324299.219 | 5.7066e-09 | 6.564e-09 | 1.8457e-10 | 8.5237e-09 | 6.9609e-09 | 3.455e-10 | 9.2856e-10 | 3.998e-10 | 2.1784e-11 | 234287.75
324311.375 | 5.6845e-09 | 6.5116e-09 | 1.8529e-10 | 8.5532e-09 | 6.9568e-09 | 3.4178e-10 | 9.2841e-10 | 4.042e-10 | 2.185e-11 | 234299.906
324323.563 | 5.667e-09 | 6.4652e-09 | 1.8631e-10 | 8.5264e-09 | 7.0204e-09 | 3.4351e-10 | 9.271e-10 | 4.0299e-10 | 2.2262e-11 | 234312.094
324335.719 | 5.67e-09 | 6.5276e-09 | 1.8532e-10 | 8.5456e-09 | 6.9177e-09 | 3.436e-10 | 9.3828e-10 | 4.0607e-10 | 2.2178e-11 | 234324.25
324347.875 | 5.6698e-09 | 6.5807e-09 | 1.8683e-10 | 8.6643e-09 | 6.9048e-09 | 3.4376e-10 | 9.2676e-10 | 4.0176e-10 | 2.2e-11 | 234336.406
324360.063 | 5.6674e-09 | 6.5247e-09 | 1.8697e-10 | 8.5064e-09 | 6.8832e-09 | 3.3931e-10 | 9.327e-10 | 4.0558e-10 | 2.2146e-11 | 234348.594
324372.219 | 5.7125e-09 | 6.5663e-09 | 1.8625e-10 | 8.552e-09 | 7.0102e-09 | 3.4349e-10 | 9.3026e-10 | 4.0898e-10 | 2.2131e-11 | 234360.75
324384.375 | 5.6726e-09 | 6.5823e-09 | 1.8715e-10 | 8.5426e-09 | 7.0018e-09 | 3.4068e-10 | 9.2469e-10 | 4.0315e-10 | 2.1872e-11 | 234372.906
324396.563 | 5.6144e-09 | 6.5981e-09 | 1.8528e-10 | 8.5714e-09 | 6.9512e-09 | 3.4159e-10 | 9.208e-10 | 4.0178e-10 | 2.1789e-11 | 234385.094
324408.719 | 5.6842e-09 | 6.5409e-09 | 1.8478e-10 | 8.524e-09 | 6.8964e-09 | 3.4215e-10 | 9.2057e-10 | 3.9856e-10 | 2.1949e-11 | 234397.25
324420.875 | 5.6597e-09 | 6.4813e-09 | 1.8449e-10 | 8.5181e-09 | 6.9693e-09 | 3.4303e-10 | 9.2635e-10 | 3.9872e-10 | 2.1901e-11 | 234409.406
324433.063 | 5.631e-09 | 6.539e-09 | 1.8478e-10 | 8.58e-09 | 6.8983e-09 | 3.4129e-10 | 9.1545e-10 | 3.9936e-10 | 2.185e-11 | 234421.594
324445.219 | 5.6611e-09 | 6.5306e-09 | 1.8693e-10 | 8.5033e-09 | 6.8603e-09 | 3.437e-10 | 9.1615e-10 | 4.03e-10 | 2.1897e-11 | 234433.75
324457.375 | 5.6853e-09 | 6.4554e-09 | 1.8499e-10 | 8.6393e-09 | 6.9041e-09 | 3.4215e-10 | 9.3196e-10 | 4.0183e-10 | 2.1875e-11 | 234445.906
324469.563 | 5.5923e-09 | 6.5143e-09 | 1.8605e-10 | 8.5384e-09 | 6.8157e-09 | 3.3812e-10 | 9.1864e-10 | 4.0142e-10 | 2.186e-11 | 234458.094
324481.719 | 5.6325e-09 | 6.5089e-09 | 1.8621e-10 | 8.6031e-09 | 6.9048e-09 | 3.3853e-10 | 9.2139e-10 | 4.0583e-10 | 2.2207e-11 | 234470.25
324493.875 | 5.6391e-09 | 6.5293e-09 | 1.8536e-10 | 8.511e-09 | 6.885e-09 | 3.4039e-10 | 9.2375e-10 | 3.9941e-10 | 2.2066e-11 | 234482.406
324506.063 | 5.6877e-09 | 6.5633e-09 | 1.8685e-10 | 8.617e-09 | 6.9614e-09 | 3.4398e-10 | 9.3343e-10 | 3.9704e-10 | 2.2012e-11 | 234494.594
324518.219 | 5.5312e-09 | 6.5423e-09 | 1.85e-10 | 8.6519e-09 | 6.945e-09 | 3.4311e-10 | 9.2716e-10 | 3.9971e-10 | 2.1734e-11 | 234506.75
324530.406 | 5.5781e-09 | 6.4719e-09 | 1.8634e-10 | 8.584e-09 | 6.8355e-09 | 3.3992e-10 | 9.1731e-10 | 3.996e-10 | 2.2275e-11 | 234518.937
324542.563 | 5.6396e-09 | 6.4793e-09 | 1.8629e-10 | 8.5394e-09 | 6.9591e-09 | 3.4349e-10 | 9.1872e-10 | 4.0586e-10 | 2.1903e-11 | 234531.094
324554.719 | 5.7037e-09 | 6.5007e-09 | 1.8636e-10 | 8.4825e-09 | 6.9283e-09 | 3.4093e-10 | 9.2274e-10 | 4.0291e-10 | 2.2196e-11 | 234543.25
324566.906 | 5.6544e-09 | 6.4789e-09 | 1.843e-10 | 8.4776e-09 | 6.9563e-09 | 3.4461e-10 | 9.2328e-10 | 4.0107e-10 | 2.1925e-11 | 234555.437
324579.063 | 5.7061e-09 | 6.5625e-09 | 1.8674e-10 | 8.5319e-09 | 6.9548e-09 | 3.4279e-10 | 9.3151e-10 | 3.9943e-10 | 2.1699e-11 | 234567.594
324591.219 | 5.5946e-09 | 6.4027e-09 | 1.8596e-10 | 8.6555e-09 | 6.9272e-09 | 3.4054e-10 | 9.2455e-10 | 4.0267e-10 | 2.1946e-11 | 234579.75
324603.406 | 5.6055e-09 | 6.4803e-09 | 1.8838e-10 | 8.602e-09 | 6.957e-09 | 3.4577e-10 | 9.3673e-10 | 4.1036e-10 | 2.1999e-11 | 234591.937
324615.563 | 5.7082e-09 | 6.528e-09 | 1.8501e-10 | 8.7142e-09 | 6.976e-09 | 3.4138e-10 | 9.1593e-10 | 3.9989e-10 | 2.2087e-11 | 234604.094
324627.719 | 5.6331e-09 | 6.5513e-09 | 1.8542e-10 | 8.6062e-09 | 7.0104e-09 | 3.4444e-10 | 9.1933e-10 | 4.0373e-10 | 2.2135e-11 | 234616.25
324639.906 | 5.6639e-09 | 6.5065e-09 | 1.8591e-10 | 8.6323e-09 | 6.9466e-09 | 3.4394e-10 | 9.359e-10 | 4.0571e-10 | 2.1903e-11 | 234628.437
324652.063 | 5.624e-09 | 6.5384e-09 | 1.8591e-10 | 8.6207e-09 | 6.9074e-09 | 3.401e-10 | 9.3233e-10 | 4.0015e-10 | 2.1723e-11 | 234640.594
324664.219 | 5.5609e-09 | 6.5699e-09 | 1.8582e-10 | 8.5941e-09 | 6.8856e-09 | 3.4207e-10 | 9.248e-10 | 4.0433e-10 | 2.182e-11 | 234652.75
324676.406 | 5.675e-09 | 6.5143e-09 | 1.8519e-10 | 8.5822e-09 | 6.968e-09 | 3.4716e-10 | 9.2509e-10 | 4.0126e-10 | 2.1917e-11 | 234664.937
324688.563 | 5.6602e-09 | 6.5382e-09 | 1.8679e-10 | 8.5356e-09 | 6.9559e-09 | 3.4656e-10 | 9.1868e-10 | 4.0584e-10 | 2.1967e-11 | 234677.094
324700.719 | 5.5466e-09 | 6.4635e-09 | 1.8484e-10 | 8.5361e-09 | 6.9487e-09 | 3.4605e-10 | 9.2395e-10 | 4.0654e-10 | 2.1869e-11 | 234689.25
324712.906 | 5.6402e-09 | 6.5146e-09 | 1.8667e-10 | 8.5024e-09 | 6.9412e-09 | 3.4314e-10 | 9.2664e-10 | 4.0165e-10 | 2.2016e-11 | 234701.437
324725.063 | 5.4817e-09 | 6.5103e-09 | 1.8502e-10 | 8.4772e-09 | 6.9159e-09 | 3.4501e-10 | 9.1928e-10 | 4.0378e-10 | 2.1912e-11 | 234713.594
324737.219 | 5.6408e-09 | 6.5474e-09 | 1.8758e-10 | 8.5715e-09 | 6.96e-09 | 3.4155e-10 | 9.2558e-10 | 4.0165e-10 | 2.1991e-11 | 234725.75
324749.406 | 5.6063e-09 | 6.4828e-09 | 1.8812e-10 | 8.5641e-09 | 6.967e-09 | 3.4392e-10 | 9.2266e-10 | 4.0247e-10 | 2.1962e-11 | 234737.937
324761.563 | 5.5979e-09 | 6.4683e-09 | 1.8457e-10 | 8.5772e-09 | 6.9713e-09 | 3.4068e-10 | 9.2425e-10 | 4.0154e-10 | 2.2066e-11 | 234750.094
324773.719 | 5.6505e-09 | 6.4934e-09 | 1.8407e-10 | 8.5396e-09 | 6.9124e-09 | 3.4526e-10 | 9.2999e-10 | 4.032e-10 | 2.1812e-11 | 234762.25
324785.906 | 5.6109e-09 | 6.6241e-09 | 1.8577e-10 | 8.5731e-09 | 6.934e-09 | 3.4128e-10 | 9.0494e-10 | 3.9912e-10 | 2.1868e-11 | 234774.437
324798.063 | 5.6188e-09 | 6.5377e-09 | 1.8509e-10 | 8.5594e-09 | 6.9597e-09 | 3.4239e-10 | 9.2676e-10 | 4.0417e-10 | 2.1689e-11 | 234786.594
324810.219 | 5.6479e-09 | 6.5859e-09 | 1.8481e-10 | 8.4713e-09 | 7.0018e-09 | 3.4201e-10 | 9.2976e-10 | 4.0025e-10 | 2.2046e-11 | 234798.75
324822.406 | 5.6653e-09 | 6.5616e-09 | 1.8846e-10 | 8.5994e-09 | 6.9518e-09 | 3.4144e-10 | 9.2534e-10 | 4.0255e-10 | 2.1959e-11 | 234810.937
324834.563 | 5.6762e-09 | 6.5514e-09 | 1.8669e-10 | 8.5589e-09 | 6.9763e-09 | 3.4022e-10 | 9.2817e-10 | 4.0061e-10 | 2.192e-11 | 234823.094
324846.719 | 5.5771e-09 | 6.4918e-09 | 1.8442e-10 | 8.6504e-09 | 6.9683e-09 | 3.4505e-10 | 9.1977e-10 | 4.0717e-10 | 2.2028e-11 | 234835.25
324858.906 | 5.6799e-09 | 6.4876e-09 | 1.8824e-10 | 8.4729e-09 | 6.9177e-09 | 3.4046e-10 | 9.2137e-10 | 3.9832e-10 | 2.2001e-11 | 234847.437
324871.063 | 5.665e-09 | 6.5229e-09 | 1.8551e-10 | 8.4044e-09 | 6.9155e-09 | 3.4179e-10 | 9.1852e-10 | 4.0171e-10 | 2.2102e-11 | 234859.594
324883.219 | 5.6562e-09 | 6.5655e-09 | 1.8387e-10 | 8.5721e-09 | 6.9233e-09 | 3.4479e-10 | 9.2029e-10 | 4.0402e-10 | 2.1973e-11 | 234871.75
324895.406 | 5.6611e-09 | 6.5406e-09 | 1.8597e-10 | 8.4672e-09 | 6.9381e-09 | 3.4366e-10 | 9.282e-10 | 4.0373e-10 | 2.192e-11 | 234883.937
324907.563 | 5.6113e-09 | 6.4886e-09 | 1.8511e-10 | 8.4657e-09 | 6.945e-09 | 3.4139e-10 | 9.2944e-10 | 4.0281e-10 | 2.1783e-11 | 234896.094
324919.75 | 5.5445e-09 | 6.5488e-09 | 1.8405e-10 | 8.5534e-09 | 6.8851e-09 | 3.4259e-10 | 9.2346e-10 | 4.0008e-10 | 2.2111e-11 | 234908.281
324931.906 | 5.5954e-09 | 6.5195e-09 | 1.8751e-10 | 8.5153e-09 | 7.0291e-09 | 3.41e-10 | 9.2405e-10 | 4.0055e-10 | 2.1721e-11 | 234920.437
324944.063 | 5.7183e-09 | 6.6365e-09 | 1.8549e-10 | 8.474e-09 | 6.927e-09 | 3.4526e-10 | 9.325e-10 | 4.0218e-10 | 2.2065e-11 | 234932.594
324956.25 | 5.6247e-09 | 6.5348e-09 | 1.8552e-10 | 8.6619e-09 | 7.0533e-09 | 3.4735e-10 | 9.2992e-10 | 4.0155e-10 | 2.2246e-11 | 234944.781
324968.406 | 5.6943e-09 | 6.4686e-09 | 1.8616e-10 | 8.581e-09 | 6.9665e-09 | 3.4261e-10 | 9.1715e-10 | 4.0462e-10 | 2.1842e-11 | 234956.937
324980.563 | 5.6491e-09 | 6.4732e-09 | 1.8499e-10 | 8.5488e-09 | 6.9034e-09 | 3.4141e-10 | 9.2102e-10 | 4.0242e-10 | 2.1917e-11 | 234969.094
324992.75 | 5.6498e-09 | 6.4482e-09 | 1.8481e-10 | 8.5747e-09 | 6.9579e-09 | 3.4377e-10 | 9.1623e-10 | 4.0299e-10 | 2.1787e-11 | 234981.281
325004.906 | 5.5509e-09 | 6.4779e-09 | 1.8624e-10 | 8.4464e-09 | 6.8915e-09 | 3.387e-10 | 9.2022e-10 | 4.0461e-10 | 2.1821e-11 | 234993.437
325017.063 | 5.5922e-09 | 6.5211e-09 | 1.8451e-10 | 8.5195e-09 | 6.8242e-09 | 3.4256e-10 | 9.1582e-10 | 4.0383e-10 | 2.1995e-11 | 235005.594
325029.25 | 5.5646e-09 | 6.4843e-09 | 1.8544e-10 | 8.6677e-09 | 6.89e-09 | 3.4512e-10 | 9.2099e-10 | 4.0253e-10 | 2.1828e-11 | 235017.781
325041.406 | 5.5874e-09 | 6.4761e-09 | 1.8608e-10 | 8.565e-09 | 6.8872e-09 | 3.3544e-10 | 9.1749e-10 | 4.0126e-10 | 2.1928e-11 | 235029.937
325053.563 | 5.6574e-09 | 6.4732e-09 | 1.8513e-10 | 8.4693e-09 | 6.859e-09 | 3.42e-10 | 9.2744e-10 | 4.029e-10 | 2.1868e-11 | 235042.094
325065.75 | 5.6418e-09 | 6.5443e-09 | 1.8582e-10 | 8.5333e-09 | 6.8786e-09 | 3.3881e-10 | 9.1579e-10 | 4.0376e-10 | 2.1926e-11 | 235054.281
325077.906 | 5.6722e-09 | 6.507e-09 | 1.8626e-10 | 8.3998e-09 | 6.9802e-09 | 3.4166e-10 | 9.3169e-10 | 3.9978e-10 | 2.1645e-11 | 235066.437
325090.063 | 5.6825e-09 | 6.4641e-09 | 1.8683e-10 | 8.5199e-09 | 6.9384e-09 | 3.4359e-10 | 9.2621e-10 | 4.0374e-10 | 2.2032e-11 | 235078.594
325102.25 | 5.6805e-09 | 6.5132e-09 | 1.8645e-10 | 8.4963e-09 | 6.9484e-09 | 3.403e-10 | 9.274e-10 | 4.0176e-10 | 2.1844e-11 | 235090.781
325114.406 | 5.542e-09 | 6.3817e-09 | 1.8425e-10 | 8.5462e-09 | 6.8726e-09 | 3.3897e-10 | 9.2712e-10 | 4.0044e-10 | 2.1915e-11 | 235102.937
325126.563 | 5.6021e-09 | 6.5428e-09 | 1.8403e-10 | 8.4463e-09 | 6.9198e-09 | 3.3974e-10 | 9.1458e-10 | 4.0033e-10 | 2.1949e-11 | 235115.094
325138.75 | 5.6216e-09 | 6.491e-09 | 1.8488e-10 | 8.5153e-09 | 6.905e-09 | 3.39e-10 | 9.151e-10 | 4.0033e-10 | 2.1768e-11 | 235127.281
325150.906 | 5.5463e-09 | 6.428e-09 | 1.8468e-10 | 8.5153e-09 | 6.9074e-09 | 3.3852e-10 | 9.1374e-10 | 3.9695e-10 | 2.1834e-11 | 235139.437
325163.063 | 5.5501e-09 | 6.4492e-09 | 1.8349e-10 | 8.4985e-09 | 6.8172e-09 | 3.4244e-10 | 9.1148e-10 | 4.0097e-10 | 2.1857e-11 | 235151.594
325175.25 | 5.5961e-09 | 6.4291e-09 | 1.8464e-10 | 8.5374e-09 | 6.8153e-09 | 3.4041e-10 | 9.1817e-10 | 3.9809e-10 | 2.1824e-11 | 235163.781
325187.406 | 5.57e-09 | 6.4839e-09 | 1.8325e-10 | 8.5231e-09 | 6.8747e-09 | 3.4186e-10 | 9.1475e-10 | 3.963e-10 | 2.1918e-11 | 235175.937
325199.563 | 5.5648e-09 | 6.4883e-09 | 1.8283e-10 | 8.5345e-09 | 6.812e-09 | 3.4076e-10 | 9.1358e-10 | 3.9758e-10 | 2.1689e-11 | 235188.094
325211.75 | 5.5755e-09 | 6.4399e-09 | 1.8537e-10 | 8.4386e-09 | 6.8126e-09 | 3.3878e-10 | 9.1185e-10 | 3.9896e-10 | 2.1906e-11 | 235200.281
325223.906 | 5.5547e-09 | 6.4412e-09 | 1.8383e-10 | 8.4513e-09 | 6.911e-09 | 3.351e-10 | 9.1156e-10 | 4.0069e-10 | 2.1874e-11 | 235212.437
325236.063 | 5.5817e-09 | 6.4694e-09 | 1.8282e-10 | 8.4913e-09 | 6.8586e-09 | 3.3884e-10 | 9.1976e-10 | 3.963e-10 | 2.1892e-11 | 235224.594
325248.25 | 5.6032e-09 | 6.4898e-09 | 1.8314e-10 | 8.5152e-09 | 6.8159e-09 | 3.3688e-10 | 9.1213e-10 | 3.9675e-10 | 2.194e-11 | 235236.781
325260.406 | 5.6251e-09 | 6.5247e-09 | 1.8214e-10 | 8.4507e-09 | 6.8839e-09 | 3.3632e-10 | 9.0455e-10 | 3.9661e-10 | 2.178e-11 | 235248.937
325272.563 | 5.5447e-09 | 6.4664e-09 | 1.8243e-10 | 8.4512e-09 | 6.8051e-09 | 3.4148e-10 | 9.1504e-10 | 3.9732e-10 | 2.173e-11 | 235261.094
325284.75 | 5.6181e-09 | 6.4983e-09 | 1.8519e-10 | 8.4824e-09 | 6.8357e-09 | 3.399e-10 | 9.2274e-10 | 3.9983e-10 | 2.154e-11 | 235273.281
325296.906 | 5.5781e-09 | 6.501e-09 | 1.8364e-10 | 8.4717e-09 | 6.8827e-09 | 3.3616e-10 | 9.1129e-10 | 3.9925e-10 | 2.1739e-11 | 235285.437
325309.094 | 5.6388e-09 | 6.4929e-09 | 1.84e-10 | 8.5248e-09 | 6.959e-09 | 3.4078e-10 | 9.1961e-10 | 3.9515e-10 | 2.146e-11 | 235297.625
325321.25 | 5.5796e-09 | 6.4416e-09 | 1.822e-10 | 8.4686e-09 | 6.8366e-09 | 3.3854e-10 | 9.1151e-10 | 3.9944e-10 | 2.1497e-11 | 235309.781
325333.406 | 5.567e-09 | 6.4366e-09 | 1.8462e-10 | 8.5493e-09 | 6.7937e-09 | 3.3856e-10 | 9.2102e-10 | 3.9621e-10 | 2.1826e-11 | 235321.937
325345.594 | 5.5738e-09 | 6.4481e-09 | 1.83e-10 | 8.5423e-09 | 6.9045e-09 | 3.3973e-10 | 9.0336e-10 | 3.9875e-10 | 2.2183e-11 | 235334.125
325357.75 | 5.6188e-09 | 6.468e-09 | 1.8121e-10 | 8.467e-09 | 6.8488e-09 | 3.3799e-10 | 9.1019e-10 | 3.9924e-10 | 2.1826e-11 | 235346.281
325369.906 | 5.5492e-09 | 6.416e-09 | 1.842e-10 | 8.4694e-09 | 6.8221e-09 | 3.387e-10 | 9.1734e-10 | 3.9878e-10 | 2.1606e-11 | 235358.437
325382.094 | 5.6448e-09 | 6.4896e-09 | 1.8533e-10 | 8.4482e-09 | 6.8276e-09 | 3.3921e-10 | 9.1437e-10 | 3.9673e-10 | 2.1767e-11 | 235370.625
325394.25 | 5.6209e-09 | 6.3423e-09 | 1.8397e-10 | 8.4219e-09 | 6.8005e-09 | 3.3781e-10 | 9.1549e-10 | 4.0152e-10 | 2.1599e-11 | 235382.781
325406.406 | 5.5643e-09 | 6.4665e-09 | 1.8255e-10 | 8.4643e-09 | 6.8676e-09 | 3.4284e-10 | 9.1862e-10 | 3.9833e-10 | 2.1659e-11 | 235394.937
325418.594 | 5.4985e-09 | 6.4757e-09 | 1.8338e-10 | 8.5037e-09 | 6.89e-09 | 3.395e-10 | 9.1527e-10 | 3.9904e-10 | 2.1627e-11 | 235407.125
325430.75 | 5.5537e-09 | 6.4607e-09 | 1.8273e-10 | 8.562e-09 | 6.8832e-09 | 3.3958e-10 | 9.1102e-10 | 4.0245e-10 | 2.1881e-11 | 235419.281
325442.906 | 5.6025e-09 | 6.4766e-09 | 1.8361e-10 | 8.5206e-09 | 6.8898e-09 | 3.3838e-10 | 9.1984e-10 | 3.993e-10 | 2.1834e-11 | 235431.437
325455.094 | 5.6365e-09 | 6.4552e-09 | 1.8396e-10 | 8.515e-09 | 6.8725e-09 | 3.4266e-10 | 9.1176e-10 | 4.0246e-10 | 2.1962e-11 | 235443.625
325467.25 | 5.5894e-09 | 6.4513e-09 | 1.8416e-10 | 8.3744e-09 | 6.8991e-09 | 3.385e-10 | 9.1381e-10 | 3.9578e-10 | 2.1793e-11 | 235455.781
325479.406 | 5.5847e-09 | 6.3553e-09 | 1.8311e-10 | 8.5605e-09 | 6.8761e-09 | 3.4023e-10 | 9.1571e-10 | 4.0023e-10 | 2.1585e-11 | 235467.937
325491.594 | 5.5561e-09 | 6.4259e-09 | 1.8353e-10 | 8.4598e-09 | 6.8273e-09 | 3.3827e-10 | 9.0803e-10 | 4.0197e-10 | 2.141e-11 | 235480.125
325503.75 | 5.5062e-09 | 6.427e-09 | 1.8256e-10 | 8.3411e-09 | 6.851e-09 | 3.4136e-10 | 9.0556e-10 | 3.9694e-10 | 2.1462e-11 | 235492.281
325515.906 | 5.4955e-09 | 6.5168e-09 | 1.8314e-10 | 8.4682e-09 | 6.8823e-09 | 3.357e-10 | 9.2133e-10 | 3.9962e-10 | 2.1631e-11 | 235504.437
325528.094 | 5.6687e-09 | 6.4828e-09 | 1.8321e-10 | 8.4377e-09 | 6.83e-09 | 3.3467e-10 | 9.0691e-10 | 3.9976e-10 | 2.1558e-11 | 235516.625
325540.25 | 5.6332e-09 | 6.482e-09 | 1.8124e-10 | 8.4134e-09 | 6.8378e-09 | 3.3834e-10 | 9.1473e-10 | 4.0109e-10 | 2.1574e-11 | 235528.781
325552.406 | 5.6004e-09 | 6.5763e-09 | 1.8269e-10 | 8.3812e-09 | 6.8262e-09 | 3.3839e-10 | 9.0905e-10 | 3.9651e-10 | 2.1838e-11 | 235540.937
325564.594 | 5.6211e-09 | 6.5425e-09 | 1.8406e-10 | 8.5926e-09 | 6.905e-09 | 3.4177e-10 | 9.1803e-10 | 3.9886e-10 | 2.1764e-11 | 235553.125
325576.75 | 5.6297e-09 | 6.4666e-09 | 1.8393e-10 | 8.3557e-09 | 6.7455e-09 | 3.4034e-10 | 9.086e-10 | 3.9903e-10 | 2.1582e-11 | 235565.281
325588.906 | 5.549e-09 | 6.5156e-09 | 1.82e-10 | 8.4605e-09 | 6.9103e-09 | 3.3498e-10 | 9.0924e-10 | 4.0025e-10 | 2.1578e-11 | 235577.437
325601.094 | 5.5994e-09 | 6.5152e-09 | 1.8484e-10 | 8.4939e-09 | 6.8681e-09 | 3.5311e-10 | 9.1569e-10 | 4.0041e-10 | 2.1637e-11 | 235589.625
325613.25 | 5.6237e-09 | 6.5108e-09 | 1.8543e-10 | 8.56e-09 | 6.8589e-09 | 3.5389e-10 | 8.9908e-10 | 3.9362e-10 | 2.1615e-11 | 235601.781
325625.406 | 5.6663e-09 | 6.541e-09 | 1.8447e-10 | 8.4953e-09 | 6.806e-09 | 3.5311e-10 | 9.0767e-10 | 3.9561e-10 | 2.1757e-11 | 235613.937
325637.594 | 5.5749e-09 | 6.4677e-09 | 1.8416e-10 | 8.4222e-09 | 6.8432e-09 | 3.5083e-10 | 9.1247e-10 | 3.9533e-10 | 2.167e-11 | 235626.125
325649.75 | 5.5329e-09 | 6.468e-09 | 1.8303e-10 | 8.4063e-09 | 6.8347e-09 | 3.4995e-10 | 9.136e-10 | 3.966e-10 | 2.1805e-11 | 235638.281
325661.938 | 5.5645e-09 | 6.4161e-09 | 1.8052e-10 | 8.3678e-09 | 6.8524e-09 | 3.4811e-10 | 9.0636e-10 | 3.9413e-10 | 2.1793e-11 | 235650.469
325674.094 | 5.5682e-09 | 6.4824e-09 | 1.8242e-10 | 8.4937e-09 | 6.8368e-09 | 3.4622e-10 | 9.0323e-10 | 3.9669e-10 | 2.1643e-11 | 235662.625
325686.25 | 5.6312e-09 | 6.5176e-09 | 1.8188e-10 | 8.4323e-09 | 6.8327e-09 | 3.4405e-10 | 9.1181e-10 | 3.9698e-10 | 2.1973e-11 | 235674.781
325698.438 | 5.6692e-09 | 6.4717e-09 | 1.8232e-10 | 8.4977e-09 | 6.8397e-09 | 3.4509e-10 | 9.176e-10 | 3.9462e-10 | 2.1659e-11 | 235686.969
325710.594 | 5.6033e-09 | 6.522e-09 | 1.8285e-10 | 8.5057e-09 | 6.8587e-09 | 3.4799e-10 | 9.1156e-10 | 3.9194e-10 | 2.1677e-11 | 235699.125
325722.75 | 5.5674e-09 | 6.4721e-09 | 1.8354e-10 | 8.3726e-09 | 6.8998e-09 | 3.4597e-10 | 9.098e-10 | 3.9607e-10 | 2.1605e-11 | 235711.281
325734.938 | 5.6683e-09 | 6.4799e-09 | 1.8394e-10 | 8.4459e-09 | 6.8686e-09 | 3.498e-10 | 9.1043e-10 | 3.9556e-10 | 2.1551e-11 | 235723.469
325747.094 | 5.6623e-09 | 6.5463e-09 | 1.8276e-10 | 8.4676e-09 | 6.805e-09 | 3.4758e-10 | 9.12e-10 | 3.9367e-10 | 2.1665e-11 | 235735.625
325759.25 | 5.6259e-09 | 6.5351e-09 | 1.8159e-10 | 8.4286e-09 | 6.8721e-09 | 3.4552e-10 | 9.0311e-10 | 3.9559e-10 | 2.154e-11 | 235747.781
325771.438 | 5.6586e-09 | 6.4538e-09 | 1.8115e-10 | 8.454e-09 | 6.8467e-09 | 3.4567e-10 | 9.0898e-10 | 3.954e-10 | 2.1654e-11 | 235759.969
325783.594 | 5.6167e-09 | 6.4601e-09 | 1.8193e-10 | 8.4749e-09 | 6.9347e-09 | 3.4643e-10 | 9.1207e-10 | 3.9465e-10 | 2.1686e-11 | 235772.125
325795.75 | 5.5399e-09 | 6.517e-09 | 1.8265e-10 | 8.3719e-09 | 6.7856e-09 | 3.4326e-10 | 9.1469e-10 | 3.9799e-10 | 2.1437e-11 | 235784.281
325807.938 | 5.4944e-09 | 6.4217e-09 | 1.8251e-10 | 8.3466e-09 | 6.8543e-09 | 3.3976e-10 | 9.0358e-10 | 3.9161e-10 | 2.1662e-11 | 235796.469
325820.094 | 5.5707e-09 | 6.4592e-09 | 1.8256e-10 | 8.4281e-09 | 6.752e-09 | 3.4291e-10 | 9.0357e-10 | 3.943e-10 | 2.1764e-11 | 235808.625
325832.25 | 5.6445e-09 | 6.4898e-09 | 1.8143e-10 | 8.3492e-09 | 6.8676e-09 | 3.4163e-10 | 9.1027e-10 | 3.9273e-10 | 2.1793e-11 | 235820.781
325844.438 | 5.5407e-09 | 6.5673e-09 | 1.8326e-10 | 8.4261e-09 | 6.7696e-09 | 3.4803e-10 | 9.1583e-10 | 3.9484e-10 | 2.1646e-11 | 235832.969
325856.594 | 5.4854e-09 | 6.5073e-09 | 1.8286e-10 | 8.4516e-09 | 6.887e-09 | 3.4398e-10 | 9.1143e-10 | 3.9617e-10 | 2.142e-11 | 235845.125
325868.75 | 5.5292e-09 | 6.4191e-09 | 1.8122e-10 | 8.3159e-09 | 6.8644e-09 | 3.3896e-10 | 9.0958e-10 | 3.9406e-10 | 2.1497e-11 | 235857.281
325880.938 | 5.5706e-09 | 6.465e-09 | 1.8377e-10 | 8.4749e-09 | 6.8457e-09 | 3.4478e-10 | 9.066e-10 | 3.9845e-10 | 2.156e-11 | 235869.469
325893.094 | 5.6424e-09 | 6.5182e-09 | 1.8248e-10 | 8.4289e-09 | 6.7892e-09 | 3.4294e-10 | 9.0881e-10 | 3.9384e-10 | 2.1595e-11 | 235881.625
325905.25 | 5.6137e-09 | 6.4633e-09 | 1.8125e-10 | 8.3654e-09 | 6.8457e-09 | 3.4179e-10 | 9.0733e-10 | 3.9685e-10 | 2.1472e-11 | 235893.781
325917.438 | 5.5654e-09 | 6.4291e-09 | 1.8129e-10 | 8.4342e-09 | 6.8085e-09 | 3.3808e-10 | 9.0353e-10 | 3.9608e-10 | 2.1533e-11 | 235905.969
325929.594 | 5.5522e-09 | 6.4459e-09 | 1.8268e-10 | 8.437e-09 | 6.7911e-09 | 3.421e-10 | 9.0849e-10 | 3.9687e-10 | 2.139e-11 | 235918.125
325941.75 | 5.5926e-09 | 6.5074e-09 | 1.8294e-10 | 8.3737e-09 | 6.8592e-09 | 3.4216e-10 | 9.0218e-10 | 3.9175e-10 | 2.1506e-11 | 235930.281
325953.938 | 5.5468e-09 | 6.4544e-09 | 1.8051e-10 | 8.3227e-09 | 6.8059e-09 | 3.4184e-10 | 9.0145e-10 | 3.9272e-10 | 2.169e-11 | 235942.469
325966.094 | 5.4654e-09 | 6.4113e-09 | 1.8309e-10 | 8.3068e-09 | 6.7873e-09 | 3.3754e-10 | 8.987e-10 | 3.9174e-10 | 2.1609e-11 | 235954.625
325978.25 | 5.5725e-09 | 6.4532e-09 | 1.8305e-10 | 8.3495e-09 | 6.8368e-09 | 3.412e-10 | 9.019e-10 | 3.9036e-10 | 2.1498e-11 | 235966.781
325990.438 | 5.7434e-09 | 6.501e-09 | 1.811e-10 | 8.4268e-09 | 6.7484e-09 | 3.3676e-10 | 9.0522e-10 | 3.9289e-10 | 2.1443e-11 | 235978.969
326002.594 | 5.5675e-09 | 6.4806e-09 | 1.8043e-10 | 8.3427e-09 | 6.8247e-09 | 3.3976e-10 | 8.9945e-10 | 3.9796e-10 | 2.1705e-11 | 235991.125
326014.75 | 5.6044e-09 | 6.52e-09 | 1.8142e-10 | 8.3548e-09 | 6.8002e-09 | 3.3479e-10 | 9.0778e-10 | 3.9261e-10 | 2.1523e-11 | 236003.281
326026.938 | 5.5365e-09 | 6.5022e-09 | 1.82e-10 | 8.326e-09 | 6.7985e-09 | 3.3751e-10 | 9.0834e-10 | 3.9813e-10 | 2.1705e-11 | 236015.469
326039.094 | 5.6052e-09 | 6.5134e-09 | 1.8026e-10 | 8.3518e-09 | 6.7721e-09 | 3.362e-10 | 8.9523e-10 | 3.9572e-10 | 2.1357e-11 | 236027.625
326051.281 | 5.583e-09 | 6.4133e-09 | 1.8256e-10 | 8.3683e-09 | 6.8471e-09 | 3.3966e-10 | 8.9907e-10 | 3.9095e-10 | 2.1323e-11 | 236039.812
326063.438 | 5.5494e-09 | 6.4986e-09 | 1.8137e-10 | 8.428e-09 | 6.8092e-09 | 3.3642e-10 | 9.0632e-10 | 3.8939e-10 | 2.1617e-11 | 236051.969
326075.594 | 5.5527e-09 | 6.4801e-09 | 1.8175e-10 | 8.3924e-09 | 6.8304e-09 | 3.4259e-10 | 9.0947e-10 | 3.927e-10 | 2.1544e-11 | 236064.125
326087.781 | 5.6286e-09 | 6.4437e-09 | 1.8215e-10 | 8.3946e-09 | 6.8244e-09 | 3.333e-10 | 9.045e-10 | 3.9015e-10 | 2.1713e-11 | 236076.312
326099.938 | 5.5339e-09 | 6.4705e-09 | 1.8223e-10 | 8.3112e-09 | 6.8213e-09 | 3.4042e-10 | 8.9148e-10 | 3.9288e-10 | 2.1562e-11 | 236088.469
326112.094 | 5.5596e-09 | 6.5343e-09 | 1.8058e-10 | 8.4662e-09 | 6.8833e-09 | 3.3988e-10 | 9.0586e-10 | 3.9412e-10 | 2.1714e-11 | 236100.625
326124.281 | 5.5788e-09 | 6.4169e-09 | 1.7942e-10 | 8.329e-09 | 6.831e-09 | 3.3812e-10 | 9.1218e-10 | 3.9564e-10 | 2.1229e-11 | 236112.812
326136.438 | 5.5817e-09 | 6.4351e-09 | 1.838e-10 | 8.3265e-09 | 6.8171e-09 | 3.3814e-10 | 8.9904e-10 | 3.9342e-10 | 2.1543e-11 | 236124.969
326148.594 | 5.544e-09 | 6.4394e-09 | 1.8171e-10 | 8.4328e-09 | 6.7945e-09 | 3.3968e-10 | 8.9973e-10 | 3.9822e-10 | 2.1401e-11 | 236137.125
326160.781 | 5.5844e-09 | 6.4569e-09 | 1.7752e-10 | 8.3987e-09 | 6.8046e-09 | 3.4066e-10 | 9.0865e-10 | 3.9223e-10 | 2.1555e-11 | 236149.312
326172.938 | 5.5987e-09 | 6.5763e-09 | 1.8069e-10 | 8.3431e-09 | 6.8231e-09 | 3.3632e-10 | 9.0209e-10 | 3.907e-10 | 2.1428e-11 | 236161.469
326185.094 | 5.5559e-09 | 6.4464e-09 | 1.827e-10 | 8.4653e-09 | 6.8714e-09 | 3.3779e-10 | 9.0459e-10 | 3.9547e-10 | 2.1622e-11 | 236173.625
326197.281 | 5.5653e-09 | 6.5102e-09 | 1.7933e-10 | 8.3845e-09 | 6.8109e-09 | 3.4045e-10 | 9.0044e-10 | 3.9618e-10 | 2.1395e-11 | 236185.812
326209.438 | 5.5406e-09 | 6.4468e-09 | 1.8266e-10 | 8.3471e-09 | 6.8515e-09 | 3.3974e-10 | 9.0311e-10 | 3.9063e-10 | 2.1254e-11 | 236197.969
326221.594 | 5.5046e-09 | 6.4474e-09 | 1.784e-10 | 8.3096e-09 | 6.882e-09 | 3.4034e-10 | 9.046e-10 | 3.9116e-10 | 2.1549e-11 | 236210.125
326233.781 | 5.6254e-09 | 6.5052e-09 | 1.8302e-10 | 8.4298e-09 | 6.8216e-09 | 3.4394e-10 | 9.1115e-10 | 3.9352e-10 | 2.1664e-11 | 236222.312
326245.938 | 5.6e-09 | 6.5047e-09 | 1.817e-10 | 8.5046e-09 | 6.847e-09 | 3.3796e-10 | 9.05e-10 | 3.9849e-10 | 2.1542e-11 | 236234.469
326258.094 | 5.5929e-09 | 6.556e-09 | 1.8505e-10 | 8.44e-09 | 6.7905e-09 | 3.3814e-10 | 9.0763e-10 | 3.93e-10 | 2.188e-11 | 236246.625
326270.281 | 5.4849e-09 | 6.4836e-09 | 1.823e-10 | 8.4298e-09 | 6.8108e-09 | 3.3971e-10 | 9.0523e-10 | 3.9246e-10 | 2.1528e-11 | 236258.812
326282.438 | 5.4866e-09 | 6.5498e-09 | 1.8034e-10 | 8.4124e-09 | 6.8222e-09 | 3.417e-10 | 9.1704e-10 | 3.9623e-10 | 2.1393e-11 | 236270.969
326294.594 | 5.4413e-09 | 6.508e-09 | 1.8104e-10 | 8.3716e-09 | 6.7363e-09 | 3.3616e-10 | 9.0879e-10 | 3.9315e-10 | 2.1802e-11 | 236283.125
326306.781 | 5.4872e-09 | 6.4304e-09 | 1.8066e-10 | 8.3088e-09 | 6.8039e-09 | 3.4017e-10 | 9.0926e-10 | 3.951e-10 | 2.1669e-11 | 236295.312
326318.938 | 5.4976e-09 | 6.4783e-09 | 1.826e-10 | 8.2903e-09 | 6.7636e-09 | 3.389e-10 | 9.0791e-10 | 3.9164e-10 | 2.1642e-11 | 236307.469
326331.094 | 5.5697e-09 | 6.4584e-09 | 1.8069e-10 | 8.3462e-09 | 6.8347e-09 | 3.3674e-10 | 9.0454e-10 | 3.9513e-10 | 2.1581e-11 | 236319.625
326343.281 | 5.5376e-09 | 6.4963e-09 | 1.81e-10 | 8.4529e-09 | 6.7897e-09 | 3.4151e-10 | 9.0539e-10 | 3.9523e-10 | 2.1468e-11 | 236331.812
326355.438 | 5.5333e-09 | 6.5106e-09 | 1.8169e-10 | 8.3894e-09 | 6.8035e-09 | 3.3868e-10 | 9.0418e-10 | 3.9339e-10 | 2.1566e-11 | 236343.969
326367.594 | 5.5135e-09 | 6.4012e-09 | 1.7885e-10 | 8.3388e-09 | 6.817e-09 | 3.3957e-10 | 8.9047e-10 | 3.909e-10 | 2.1546e-11 | 236356.125
326379.781 | 5.5692e-09 | 6.4709e-09 | 1.795e-10 | 8.242e-09 | 6.8714e-09 | 3.3831e-10 | 9.0629e-10 | 3.9279e-10 | 2.1474e-11 | 236368.312
326391.938 | 5.521e-09 | 6.4341e-09 | 1.8116e-10 | 8.3408e-09 | 6.7698e-09 | 3.3732e-10 | 9.0126e-10 | 3.9791e-10 | 2.1628e-11 | 236380.469
326404.094 | 5.5407e-09 | 6.4406e-09 | 1.797e-10 | 8.3923e-09 | 6.7729e-09 | 3.3941e-10 | 9.02e-10 | 3.9669e-10 | 2.1675e-11 | 236392.625
326416.281 | 5.489e-09 | 6.3962e-09 | 1.8016e-10 | 8.4293e-09 | 6.742e-09 | 3.3806e-10 | 9.1079e-10 | 3.939e-10 | 2.1615e-11 | 236404.812
326428.438 | 5.5497e-09 | 6.4694e-09 | 1.8069e-10 | 8.4064e-09 | 6.8765e-09 | 3.3731e-10 | 8.8879e-10 | 3.9068e-10 | 2.1308e-11 | 236416.969
326440.625 | 5.6043e-09 | 6.4687e-09 | 1.7998e-10 | 8.4233e-09 | 6.8619e-09 | 3.4005e-10 | 9.0814e-10 | 3.9515e-10 | 2.147e-11 | 236429.156
326452.781 | 5.5678e-09 | 6.3938e-09 | 1.8179e-10 | 8.4312e-09 | 6.8661e-09 | 3.349e-10 | 9.0124e-10 | 3.9391e-10 | 2.1303e-11 | 236441.312
326464.938 | 5.5887e-09 | 6.479e-09 | 1.7984e-10 | 8.4204e-09 | 6.8051e-09 | 3.3899e-10 | 9.024e-10 | 3.9048e-10 | 2.161e-11 | 236453.469
326477.125 | 5.5139e-09 | 6.454e-09 | 1.8183e-10 | 8.4075e-09 | 6.7984e-09 | 3.4232e-10 | 9.1079e-10 | 3.9417e-10 | 2.1489e-11 | 236465.656
326489.281 | 5.5343e-09 | 6.472e-09 | 1.8291e-10 | 8.4327e-09 | 6.8892e-09 | 3.3344e-10 | 9.0516e-10 | 3.9908e-10 | 2.1684e-11 | 236477.812
326501.438 | 5.559e-09 | 6.4709e-09 | 1.8081e-10 | 8.3438e-09 | 6.7641e-09 | 3.395e-10 | 9.126e-10 | 3.9061e-10 | 2.1642e-11 | 236489.969
326513.625 | 5.5551e-09 | 6.4458e-09 | 1.8048e-10 | 8.3861e-09 | 6.775e-09 | 3.372e-10 | 9.066e-10 | 3.9161e-10 | 2.1384e-11 | 236502.156
326525.781 | 5.5288e-09 | 6.4241e-09 | 1.8131e-10 | 8.2867e-09 | 6.7887e-09 | 3.3914e-10 | 9.0239e-10 | 3.9157e-10 | 2.1338e-11 | 236514.312
326537.938 | 5.5441e-09 | 6.4644e-09 | 1.8163e-10 | 8.4063e-09 | 6.7587e-09 | 3.3908e-10 | 8.9991e-10 | 3.9447e-10 | 2.1642e-11 | 236526.469
326550.125 | 5.4107e-09 | 6.3915e-09 | 1.8276e-10 | 8.4069e-09 | 6.8455e-09 | 3.414e-10 | 9.0186e-10 | 3.941e-10 | 2.1701e-11 | 236538.656
326562.281 | 5.5042e-09 | 6.5459e-09 | 1.81e-10 | 8.4745e-09 | 6.8577e-09 | 3.4018e-10 | 9.0773e-10 | 3.9406e-10 | 2.1689e-11 | 236550.812
326574.438 | 5.5541e-09 | 6.5118e-09 | 1.8076e-10 | 8.2845e-09 | 6.7372e-09 | 3.3923e-10 | 9.0708e-10 | 3.9519e-10 | 2.1454e-11 | 236562.969
326586.625 | 5.4914e-09 | 6.3961e-09 | 1.8257e-10 | 8.2998e-09 | 6.8674e-09 | 3.3954e-10 | 9.0662e-10 | 3.9399e-10 | 2.1286e-11 | 236575.156
326598.781 | 5.5447e-09 | 6.5526e-09 | 1.8152e-10 | 8.4672e-09 | 6.7521e-09 | 3.3544e-10 | 9.0113e-10 | 3.941e-10 | 2.1893e-11 | 236587.312
326610.938 | 5.6842e-09 | 6.479e-09 | 1.8165e-10 | 8.4053e-09 | 6.7815e-09 | 3.4196e-10 | 9.1557e-10 | 3.9335e-10 | 2.1783e-11 | 236599.469
326623.125 | 5.5989e-09 | 6.4855e-09 | 1.827e-10 | 8.3835e-09 | 6.7731e-09 | 3.3376e-10 | 9.0482e-10 | 3.9626e-10 | 2.1376e-11 | 236611.656
326635.281 | 5.5428e-09 | 6.4833e-09 | 1.8281e-10 | 8.4144e-09 | 6.8104e-09 | 3.3611e-10 | 9.0946e-10 | 3.9366e-10 | 2.1538e-11 | 236623.812
326647.438 | 5.5472e-09 | 6.4533e-09 | 1.7985e-10 | 8.3082e-09 | 6.7983e-09 | 3.3826e-10 | 8.9822e-10 | 3.9278e-10 | 2.1332e-11 | 236635.969
326659.625 | 5.5196e-09 | 6.3814e-09 | 1.8052e-10 | 8.3663e-09 | 6.7872e-09 | 3.3474e-10 | 9.0495e-10 | 3.9604e-10 | 2.1644e-11 | 236648.156
326671.781 | 5.495e-09 | 6.5158e-09 | 1.8076e-10 | 8.334e-09 | 6.8007e-09 | 3.3584e-10 | 9.055e-10 | 3.9556e-10 | 2.1409e-11 | 236660.312
326683.938 | 5.5439e-09 | 6.5331e-09 | 1.8228e-10 | 8.3128e-09 | 6.8282e-09 | 3.3273e-10 | 9.1289e-10 | 3.9815e-10 | 2.1385e-11 | 236672.469
326696.125 | 5.5134e-09 | 6.5345e-09 | 1.8399e-10 | 8.3657e-09 | 6.687e-09 | 3.4111e-10 | 9.077e-10 | 3.9678e-10 | 2.1415e-11 | 236684.656
326708.281 | 5.4817e-09 | 6.4946e-09 | 1.8227e-10 | 8.3148e-09 | 6.8425e-09 | 3.3646e-10 | 9.0405e-10 | 3.9362e-10 | 2.1423e-11 | 236696.812
326720.438 | 5.4622e-09 | 6.4297e-09 | 1.816e-10 | 8.3823e-09 | 6.7669e-09 | 3.3534e-10 | 8.9366e-10 | 3.9619e-10 | 2.1393e-11 | 236708.969
326732.625 | 5.4533e-09 | 6.4237e-09 | 1.8078e-10 | 8.4347e-09 | 6.8213e-09 | 3.3778e-10 | 9.0424e-10 | 3.9785e-10 | 2.1527e-11 | 236721.156
326744.781 | 5.5329e-09 | 6.4406e-09 | 1.8102e-10 | 8.3122e-09 | 6.8326e-09 | 3.3671e-10 | 9.0547e-10 | 3.9476e-10 | 2.1594e-11 | 236733.312
326756.938 | 5.4833e-09 | 6.4139e-09 | 1.8102e-10 | 8.3313e-09 | 6.825e-09 | 3.3747e-10 | 8.9796e-10 | 3.9432e-10 | 2.1501e-11 | 236745.469
326769.125 | 5.5582e-09 | 6.4294e-09 | 1.8151e-10 | 8.3529e-09 | 6.8242e-09 | 3.3611e-10 | 8.974e-10 | 3.9321e-10 | 2.1257e-11 | 236757.656
326781.281 | 5.4348e-09 | 6.3972e-09 | 1.7962e-10 | 8.4022e-09 | 6.841e-09 | 3.386e-10 | 9.0252e-10 | 3.9409e-10 | 2.1614e-11 | 236769.812
326793.438 | 5.539e-09 | 6.3795e-09 | 1.7942e-10 | 8.3961e-09 | 6.7794e-09 | 3.3672e-10 | 9.0627e-10 | 3.947e-10 | 2.1429e-11 | 236781.969
326805.625 | 5.4737e-09 | 6.4203e-09 | 1.7973e-10 | 8.391e-09 | 6.7825e-09 | 3.3734e-10 | 9.041e-10 | 3.9726e-10 | 2.1681e-11 | 236794.156
326817.781 | 5.578e-09 | 6.4068e-09 | 1.8174e-10 | 8.4088e-09 | 6.8904e-09 | 3.3716e-10 | 9.0317e-10 | 3.9304e-10 | 2.1717e-11 | 236806.312
326829.969 | 5.56e-09 | 6.4206e-09 | 1.8124e-10 | 8.3667e-09 | 6.8507e-09 | 3.3756e-10 | 9.0797e-10 | 3.9217e-10 | 2.1668e-11 | 236818.5
326842.125 | 5.4888e-09 | 6.4277e-09 | 1.808e-10 | 8.302e-09 | 6.7955e-09 | 3.4034e-10 | 9.0109e-10 | 3.9773e-10 | 2.1562e-11 | 236830.656
326854.281 | 5.4883e-09 | 6.4758e-09 | 1.8256e-10 | 8.4076e-09 | 6.8195e-09 | 3.4072e-10 | 9.0688e-10 | 3.9196e-10 | 2.1791e-11 | 236842.812
326866.469 | 5.4869e-09 | 6.427e-09 | 1.8304e-10 | 8.4449e-09 | 6.8442e-09 | 3.3821e-10 | 9.0276e-10 | 3.9707e-10 | 2.1431e-11 | 236855
326878.625 | 5.5217e-09 | 6.509e-09 | 1.8212e-10 | 8.473e-09 | 6.83e-09 | 3.4149e-10 | 9.0118e-10 | 3.918e-10 | 2.1521e-11 | 236867.156
326890.781 | 5.5032e-09 | 6.5e-09 | 1.8263e-10 | 8.3653e-09 | 6.8246e-09 | 3.4113e-10 | 9.0764e-10 | 3.972e-10 | 2.1646e-11 | 236879.312
326902.969 | 5.4908e-09 | 6.4567e-09 | 1.8046e-10 | 8.3938e-09 | 6.7846e-09 | 3.3921e-10 | 9.0896e-10 | 3.9276e-10 | 2.1594e-11 | 236891.5
326915.125 | 5.4257e-09 | 6.5044e-09 | 1.798e-10 | 8.412e-09 | 6.8277e-09 | 3.3717e-10 | 9.0401e-10 | 3.9205e-10 | 2.1552e-11 | 236903.656
326927.281 | 5.5151e-09 | 6.4373e-09 | 1.8035e-10 | 8.5428e-09 | 6.8499e-09 | 3.3917e-10 | 8.9821e-10 | 3.9549e-10 | 2.1433e-11 | 236915.812
326939.469 | 5.5978e-09 | 6.486e-09 | 1.8181e-10 | 8.4437e-09 | 6.763e-09 | 3.3888e-10 | 9.0716e-10 | 3.968e-10 | 2.1783e-11 | 236928
326951.625 | 5.568e-09 | 6.4491e-09 | 1.8332e-10 | 8.3407e-09 | 6.8714e-09 | 3.3783e-10 | 9.0232e-10 | 3.9456e-10 | 2.1483e-11 | 236940.156
326963.781 | 5.5126e-09 | 6.4963e-09 | 1.8001e-10 | 8.3919e-09 | 6.9016e-09 | 3.4214e-10 | 9.0261e-10 | 3.9314e-10 | 2.1589e-11 | 236952.312
326975.969 | 5.5163e-09 | 6.4479e-09 | 1.8273e-10 | 8.3946e-09 | 6.8017e-09 | 3.418e-10 | 9.0454e-10 | 3.9191e-10 | 2.156e-11 | 236964.5
326988.125 | 5.5126e-09 | 6.4295e-09 | 1.8062e-10 | 8.3112e-09 | 6.8258e-09 | 3.3997e-10 | 9.1942e-10 | 3.9558e-10 | 2.1798e-11 | 236976.656
327000.281 | 5.4999e-09 | 6.4658e-09 | 1.8138e-10 | 8.4751e-09 | 6.8491e-09 | 3.4362e-10 | 9.1387e-10 | 3.987e-10 | 2.1778e-11 | 236988.812
327012.469 | 5.5553e-09 | 6.4671e-09 | 1.8209e-10 | 8.4896e-09 | 6.8816e-09 | 3.4238e-10 | 9.0928e-10 | 3.9983e-10 | 2.1597e-11 | 237001
327024.625 | 5.5026e-09 | 6.4774e-09 | 1.8265e-10 | 8.5252e-09 | 6.8371e-09 | 3.4042e-10 | 9.2164e-10 | 3.943e-10 | 2.1624e-11 | 237013.156
327036.781 | 5.4966e-09 | 6.4265e-09 | 1.8291e-10 | 8.4411e-09 | 6.8444e-09 | 3.3729e-10 | 9.1385e-10 | 3.9466e-10 | 2.1278e-11 | 237025.312
327048.969 | 5.4743e-09 | 6.544e-09 | 1.815e-10 | 8.432e-09 | 6.8045e-09 | 3.3979e-10 | 9.0878e-10 | 3.9583e-10 | 2.1483e-11 | 237037.5
327061.125 | 5.5323e-09 | 6.4539e-09 | 1.7988e-10 | 8.5311e-09 | 6.7863e-09 | 3.3699e-10 | 9.0836e-10 | 3.9497e-10 | 2.1676e-11 | 237049.656
327073.281 | 5.5832e-09 | 6.5309e-09 | 1.8387e-10 | 8.5e-09 | 6.8675e-09 | 3.3877e-10 | 9.1883e-10 | 3.9814e-10 | 2.1925e-11 | 237061.812
327085.469 | 5.5196e-09 | 6.5263e-09 | 1.8202e-10 | 8.4505e-09 | 6.8866e-09 | 3.3999e-10 | 9.1767e-10 | 3.9743e-10 | 2.1578e-11 | 237074
327097.625 | 5.6078e-09 | 6.4741e-09 | 1.8292e-10 | 8.4112e-09 | 6.8348e-09 | 3.38e-10 | 9.0615e-10 | 3.9823e-10 | 2.1574e-11 | 237086.156
327109.781 | 5.5446e-09 | 6.4402e-09 | 1.8177e-10 | 8.3698e-09 | 6.8893e-09 | 3.3719e-10 | 9.1249e-10 | 3.9782e-10 | 2.1609e-11 | 237098.312
327121.969 | 5.5556e-09 | 6.4724e-09 | 1.8188e-10 | 8.3748e-09 | 6.7966e-09 | 3.3937e-10 | 9.0757e-10 | 3.9068e-10 | 2.1763e-11 | 237110.5
327134.125 | 5.5271e-09 | 6.4695e-09 | 1.8198e-10 | 8.3734e-09 | 6.832e-09 | 3.345e-10 | 9.1232e-10 | 4.0134e-10 | 2.1419e-11 | 237122.656
327146.281 | 5.4997e-09 | 6.4677e-09 | 1.8192e-10 | 8.3106e-09 | 6.7773e-09 | 3.3788e-10 | 9.1206e-10 | 3.9777e-10 | 2.1688e-11 | 237134.812
327158.469 | 5.6418e-09 | 6.492e-09 | 1.8201e-10 | 8.3459e-09 | 6.8126e-09 | 3.3739e-10 | 9.0246e-10 | 3.9261e-10 | 2.1515e-11 | 237147
327170.625 | 5.5189e-09 | 6.4434e-09 | 1.804e-10 | 8.3101e-09 | 6.8013e-09 | 3.3762e-10 | 9.0967e-10 | 3.9029e-10 | 2.1334e-11 | 237159.156
327182.813 | 5.521e-09 | 6.4424e-09 | 1.821e-10 | 8.4094e-09 | 6.752e-09 | 3.3858e-10 | 9.0311e-10 | 3.972e-10 | 2.1276e-11 | 237171.344
327194.969 | 5.4842e-09 | 6.4798e-09 | 1.8082e-10 | 8.3214e-09 | 6.7408e-09 | 3.415e-10 | 9.0506e-10 | 3.9561e-10 | 2.1334e-11 | 237183.5
327207.125 | 5.608e-09 | 6.3711e-09 | 1.8176e-10 | 8.3121e-09 | 6.835e-09 | 3.4125e-10 | 9.063e-10 | 3.8911e-10 | 2.163e-11 | 237195.656
327219.313 | 5.5808e-09 | 6.4225e-09 | 1.8249e-10 | 8.3876e-09 | 6.8069e-09 | 3.3531e-10 | 9.0307e-10 | 3.9219e-10 | 2.1534e-11 | 237207.844
327231.469 | 5.5388e-09 | 6.4236e-09 | 1.7975e-10 | 8.4357e-09 | 6.8642e-09 | 3.4057e-10 | 9.0984e-10 | 3.9822e-10 | 2.1533e-11 | 237220
327243.625 | 5.5111e-09 | 6.4388e-09 | 1.813e-10 | 8.3277e-09 | 6.821e-09 | 3.3746e-10 | 9.1808e-10 | 3.9572e-10 | 2.1419e-11 | 237232.156
327255.813 | 5.4938e-09 | 6.4572e-09 | 1.82e-10 | 8.4301e-09 | 6.7595e-09 | 3.4002e-10 | 8.9556e-10 | 3.9111e-10 | 2.1328e-11 | 237244.344
327267.969 | 5.4015e-09 | 6.4376e-09 | 1.8061e-10 | 8.4125e-09 | 6.7662e-09 | 3.383e-10 | 9.1416e-10 | 3.9578e-10 | 2.1611e-11 | 237256.5
327280.125 | 5.535e-09 | 6.4676e-09 | 1.8094e-10 | 8.3209e-09 | 6.7824e-09 | 3.3742e-10 | 8.9575e-10 | 3.9352e-10 | 2.1566e-11 | 237268.656
327292.313 | 5.5701e-09 | 6.4511e-09 | 1.8067e-10 | 8.3588e-09 | 6.7521e-09 | 3.3684e-10 | 9.0584e-10 | 3.924e-10 | 2.1384e-11 | 237280.844
327304.469 | 5.5432e-09 | 6.5056e-09 | 1.8161e-10 | 8.3888e-09 | 6.743e-09 | 3.3443e-10 | 9.166e-10 | 3.9643e-10 | 2.1712e-11 | 237293
327316.625 | 5.4686e-09 | 6.4724e-09 | 1.8077e-10 | 8.4243e-09 | 6.734e-09 | 3.4003e-10 | 9.1335e-10 | 3.9675e-10 | 2.1484e-11 | 237305.156
327328.813 | 5.517e-09 | 6.4249e-09 | 1.8142e-10 | 8.4026e-09 | 6.784e-09 | 3.384e-10 | 9.1364e-10 | 3.9516e-10 | 2.1696e-11 | 237317.344
327340.969 | 5.4559e-09 | 6.4665e-09 | 1.8008e-10 | 8.3149e-09 | 6.7672e-09 | 3.3662e-10 | 8.962e-10 | 3.9146e-10 | 2.1623e-11 | 237329.5
327353.125 | 5.4699e-09 | 6.4843e-09 | 1.8119e-10 | 8.3672e-09 | 6.7586e-09 | 3.3562e-10 | 9.0182e-10 | 3.9277e-10 | 2.1495e-11 | 237341.656
327365.313 | 5.5303e-09 | 6.4157e-09 | 1.7958e-10 | 8.3193e-09 | 6.8774e-09 | 3.3531e-10 | 9.0407e-10 | 3.9436e-10 | 2.1303e-11 | 237353.844
327377.469 | 5.5617e-09 | 6.392e-09 | 1.7813e-10 | 8.2889e-09 | 6.7968e-09 | 3.3597e-10 | 9.009e-10 | 3.913e-10 | 2.1309e-11 | 237366
327389.625 | 5.4676e-09 | 6.4441e-09 | 1.7945e-10 | 8.388e-09 | 6.7796e-09 | 3.343e-10 | 8.996e-10 | 3.9526e-10 | 2.1119e-11 | 237378.156
327401.813 | 5.478e-09 | 6.463e-09 | 1.7899e-10 | 8.2158e-09 | 6.7696e-09 | 3.3569e-10 | 9.0789e-10 | 3.8895e-10 | 2.1073e-11 | 237390.344
327413.969 | 5.4991e-09 | 6.4241e-09 | 1.7908e-10 | 8.1951e-09 | 6.7266e-09 | 3.386e-10 | 9.0291e-10 | 3.9499e-10 | 2.1333e-11 | 237402.5
327426.125 | 5.5368e-09 | 6.4869e-09 | 1.7836e-10 | 8.3499e-09 | 6.7688e-09 | 3.3139e-10 | 9.0207e-10 | 3.9631e-10 | 2.1563e-11 | 237414.656
327438.313 | 5.4024e-09 | 6.4497e-09 | 1.8021e-10 | 8.2903e-09 | 6.779e-09 | 3.3619e-10 | 9.0194e-10 | 3.913e-10 | 2.1327e-11 | 237426.844
327450.469 | 5.5239e-09 | 6.415e-09 | 1.8008e-10 | 8.3848e-09 | 6.7679e-09 | 3.3534e-10 | 8.942e-10 | 3.937e-10 | 2.1439e-11 | 237439
327462.625 | 5.4669e-09 | 6.3909e-09 | 1.8027e-10 | 8.4379e-09 | 6.7198e-09 | 3.3788e-10 | 9.0397e-10 | 3.9013e-10 | 2.1413e-11 | 237451.156
327474.813 | 5.4457e-09 | 6.4574e-09 | 1.8125e-10 | 8.3659e-09 | 6.8415e-09 | 3.353e-10 | 9.0161e-10 | 3.9361e-10 | 2.138e-11 | 237463.344
327486.969 | 5.558e-09 | 6.4897e-09 | 1.79e-10 | 8.3669e-09 | 6.7692e-09 | 3.3786e-10 | 8.9965e-10 | 3.9058e-10 | 2.1617e-11 | 237475.5
327499.125 | 5.4674e-09 | 6.43e-09 | 1.7947e-10 | 8.3749e-09 | 6.8567e-09 | 3.3833e-10 | 9.0675e-10 | 3.9342e-10 | 2.1386e-11 | 237487.656
327511.313 | 5.4897e-09 | 6.4282e-09 | 1.8002e-10 | 8.3262e-09 | 6.684e-09 | 3.3653e-10 | 9.0722e-10 | 3.9207e-10 | 2.1695e-11 | 237499.844
327523.469 | 5.4782e-09 | 6.4901e-09 | 1.7932e-10 | 8.3721e-09 | 6.7763e-09 | 3.3748e-10 | 9.0253e-10 | 3.9322e-10 | 2.1313e-11 | 237512
327535.625 | 5.4823e-09 | 6.4035e-09 | 1.804e-10 | 8.3111e-09 | 6.7221e-09 | 3.3641e-10 | 9.098e-10 | 3.9733e-10 | 2.1259e-11 | 237524.156
327547.813 | 5.4627e-09 | 6.4609e-09 | 1.7945e-10 | 8.3768e-09 | 6.7931e-09 | 3.4008e-10 | 8.9395e-10 | 3.9095e-10 | 2.156e-11 | 237536.344
327559.969 | 5.5093e-09 | 6.4176e-09 | 1.7885e-10 | 8.2363e-09 | 6.7996e-09 | 3.337e-10 | 9.1265e-10 | 3.9619e-10 | 2.1528e-11 | 237548.5
327572.156 | 5.603e-09 | 6.4504e-09 | 1.804e-10 | 8.365e-09 | 6.8163e-09 | 3.3501e-10 | 9.055e-10 | 3.9492e-10 | 2.1591e-11 | 237560.687
327584.313 | 5.5009e-09 | 6.5355e-09 | 1.8182e-10 | 8.3752e-09 | 6.7635e-09 | 3.4044e-10 | 9.0468e-10 | 3.9212e-10 | 2.1953e-11 | 237572.844
327596.469 | 5.513e-09 | 6.4813e-09 | 1.8292e-10 | 8.3614e-09 | 6.8543e-09 | 3.4131e-10 | 9.05e-10 | 3.9566e-10 | 2.1637e-11 | 237585
327608.656 | 5.4971e-09 | 6.4947e-09 | 1.8101e-10 | 8.377e-09 | 6.8123e-09 | 3.3707e-10 | 9.0882e-10 | 3.9709e-10 | 2.1424e-11 | 237597.187
327620.813 | 5.5556e-09 | 6.4997e-09 | 1.805e-10 | 8.5824e-09 | 6.8053e-09 | 3.3594e-10 | 9.0584e-10 | 3.9688e-10 | 2.1532e-11 | 237609.344
327632.969 | 5.4999e-09 | 6.4356e-09 | 1.814e-10 | 8.4303e-09 | 6.8038e-09 | 3.3672e-10 | 9.0572e-10 | 3.9367e-10 | 2.1779e-11 | 237621.5
327645.156 | 5.5383e-09 | 6.4942e-09 | 1.8141e-10 | 8.2971e-09 | 6.7952e-09 | 3.3626e-10 | 9.0928e-10 | 3.9742e-10 | 2.197e-11 | 237633.687
327657.313 | 5.5585e-09 | 6.4509e-09 | 1.8085e-10 | 8.3602e-09 | 6.843e-09 | 3.3807e-10 | 9.099e-10 | 3.943e-10 | 2.1669e-11 | 237645.844
327669.469 | 5.6199e-09 | 6.4187e-09 | 1.8032e-10 | 8.4212e-09 | 6.8023e-09 | 3.3939e-10 | 9.0686e-10 | 3.9695e-10 | 2.1857e-11 | 237658
327681.656 | 5.5166e-09 | 6.5232e-09 | 1.8161e-10 | 8.4363e-09 | 6.812e-09 | 3.4084e-10 | 8.992e-10 | 3.9798e-10 | 2.1688e-11 | 237670.187
327693.813 | 5.5153e-09 | 6.4913e-09 | 1.8176e-10 | 8.4068e-09 | 6.7814e-09 | 3.4156e-10 | 9.2062e-10 | 3.9613e-10 | 2.1612e-11 | 237682.344
327705.969 | 5.5451e-09 | 6.4087e-09 | 1.8221e-10 | 8.3971e-09 | 6.8898e-09 | 3.396e-10 | 9.0567e-10 | 3.9667e-10 | 2.1418e-11 | 237694.5
327718.156 | 5.4923e-09 | 6.4568e-09 | 1.8162e-10 | 8.4346e-09 | 6.8441e-09 | 3.4048e-10 | 9.1512e-10 | 3.9335e-10 | 2.1456e-11 | 237706.687
327730.313 | 5.5471e-09 | 6.4588e-09 | 1.8048e-10 | 8.4187e-09 | 6.7757e-09 | 3.3787e-10 | 9.0905e-10 | 3.9515e-10 | 2.1399e-11 | 237718.844
327742.469 | 5.5308e-09 | 6.4555e-09 | 1.8098e-10 | 8.4244e-09 | 6.7497e-09 | 3.4159e-10 | 9.0326e-10 | 3.9844e-10 | 2.1725e-11 | 237731
327754.656 | 5.5325e-09 | 6.4626e-09 | 1.7993e-10 | 8.5065e-09 | 6.8365e-09 | 3.4035e-10 | 9.0966e-10 | 3.9945e-10 | 2.1654e-11 | 237743.187
327766.813 | 5.5341e-09 | 6.4326e-09 | 1.8043e-10 | 8.4297e-09 | 6.7844e-09 | 3.4026e-10 | 9.1708e-10 | 3.9344e-10 | 2.1731e-11 | 237755.344
327778.969 | 5.5697e-09 | 6.5344e-09 | 1.7901e-10 | 8.4071e-09 | 6.8173e-09 | 3.3681e-10 | 9.0673e-10 | 3.9681e-10 | 2.1561e-11 | 237767.5
327791.156 | 5.5234e-09 | 6.4628e-09 | 1.8137e-10 | 8.4096e-09 | 6.8205e-09 | 3.3317e-10 | 8.9945e-10 | 3.9681e-10 | 2.1462e-11 | 237779.687
327803.313 | 5.4371e-09 | 6.4879e-09 | 1.8291e-10 | 8.387e-09 | 6.7349e-09 | 3.3925e-10 | 9.1634e-10 | 3.9653e-10 | 2.1483e-11 | 237791.844
327815.469 | 5.4684e-09 | 6.4396e-09 | 1.8058e-10 | 8.4371e-09 | 6.7431e-09 | 3.3381e-10 | 8.9844e-10 | 3.9429e-10 | 2.1548e-11 | 237804
327827.656 | 5.508e-09 | 6.4167e-09 | 1.8149e-10 | 8.4377e-09 | 6.7801e-09 | 3.391e-10 | 8.9862e-10 | 3.9647e-10 | 2.1391e-11 | 237816.187
327839.813 | 5.5381e-09 | 6.384e-09 | 1.8101e-10 | 8.3001e-09 | 6.7209e-09 | 3.3828e-10 | 9.0303e-10 | 3.9562e-10 | 2.148e-11 | 237828.344
327851.969 | 5.4988e-09 | 6.3923e-09 | 1.7824e-10 | 8.3971e-09 | 6.7236e-09 | 3.3511e-10 | 9.0313e-10 | 3.9757e-10 | 2.1415e-11 | 237840.5
327864.156 | 5.4833e-09 | 6.4055e-09 | 1.8161e-10 | 8.401e-09 | 6.7822e-09 | 3.3415e-10 | 9.0272e-10 | 3.9558e-10 | 2.1606e-11 | 237852.687
327876.313 | 5.4276e-09 | 6.4062e-09 | 1.8047e-10 | 8.2825e-09 | 6.7298e-09 | 3.3408e-10 | 9.2116e-10 | 3.8999e-10 | 2.1523e-11 | 237864.844
327888.469 | 5.3947e-09 | 6.3473e-09 | 1.7958e-10 | 8.3579e-09 | 6.8027e-09 | 3.3271e-10 | 9.0104e-10 | 3.9526e-10 | 2.139e-11 | 237877
327900.656 | 5.4104e-09 | 6.4936e-09 | 1.8043e-10 | 8.2741e-09 | 6.8085e-09 | 3.3408e-10 | 9.0458e-10 | 3.9066e-10 | 2.172e-11 | 237889.187
327912.813 | 5.4741e-09 | 6.4251e-09 | 1.8012e-10 | 8.4045e-09 | 6.8034e-09 | 3.373e-10 | 8.9604e-10 | 3.9975e-10 | 2.1504e-11 | 237901.344
327924.969 | 5.4657e-09 | 6.4579e-09 | 1.8118e-10 | 8.4259e-09 | 6.7767e-09 | 3.3726e-10 | 9.0366e-10 | 3.9384e-10 | 2.1324e-11 | 237913.5
327937.156 | 5.464e-09 | 6.3975e-09 | 1.8065e-10 | 8.4255e-09 | 6.8488e-09 | 3.3839e-10 | 9.0645e-10 | 3.9429e-10 | 2.1475e-11 | 237925.687
327949.313 | 5.4403e-09 | 6.4025e-09 | 1.8169e-10 | 8.3125e-09 | 6.768e-09 | 3.3712e-10 | 9.0085e-10 | 3.9567e-10 | 2.1845e-11 | 237937.844
327961.5 | 5.5526e-09 | 6.4415e-09 | 1.7992e-10 | 8.3439e-09 | 6.7385e-09 | 3.3505e-10 | 9.0368e-10 | 3.9437e-10 | 2.1697e-11 | 237950.031
327973.656 | 5.4018e-09 | 6.4375e-09 | 1.8032e-10 | 8.2677e-09 | 6.7567e-09 | 3.3541e-10 | 9.0907e-10 | 3.9283e-10 | 2.1064e-11 | 237962.187
327985.813 | 5.5571e-09 | 6.5285e-09 | 1.8001e-10 | 8.3721e-09 | 6.8019e-09 | 3.3518e-10 | 9.1067e-10 | 3.9142e-10 | 2.1226e-11 | 237974.344
327998 | 5.5495e-09 | 6.4118e-09 | 1.8209e-10 | 8.3207e-09 | 6.7022e-09 | 3.376e-10 | 9.0846e-10 | 3.9179e-10 | 2.1576e-11 | 237986.531
328010.156 | 5.4878e-09 | 6.4325e-09 | 1.8076e-10 | 8.3549e-09 | 6.7066e-09 | 3.3758e-10 | 9.0287e-10 | 3.9126e-10 | 2.1597e-11 | 237998.687
328022.313 | 5.5062e-09 | 6.434e-09 | 1.801e-10 | 8.4173e-09 | 6.7114e-09 | 3.3716e-10 | 8.9976e-10 | 3.9005e-10 | 2.1453e-11 | 238010.844
328034.5 | 5.4716e-09 | 6.4823e-09 | 1.8024e-10 | 8.4203e-09 | 6.778e-09 | 3.3596e-10 | 9.0321e-10 | 3.9223e-10 | 2.1523e-11 | 238023.031
328046.656 | 5.4326e-09 | 6.4479e-09 | 1.8083e-10 | 8.3802e-09 | 6.8465e-09 | 3.3624e-10 | 9.0252e-10 | 3.9536e-10 | 2.1459e-11 | 238035.187
328058.813 | 5.5314e-09 | 6.4717e-09 | 1.8018e-10 | 8.3446e-09 | 6.8082e-09 | 3.3501e-10 | 9.0298e-10 | 3.9769e-10 | 2.1382e-11 | 238047.344
328071 | 5.5545e-09 | 6.5077e-09 | 1.7977e-10 | 8.3923e-09 | 6.789e-09 | 3.3595e-10 | 9.0146e-10 | 3.9676e-10 | 2.1549e-11 | 238059.531
328083.156 | 5.5117e-09 | 6.4051e-09 | 1.8255e-10 | 8.3579e-09 | 6.725e-09 | 3.3871e-10 | 9.015e-10 | 3.9483e-10 | 2.1553e-11 | 238071.687
328095.313 | 5.4935e-09 | 6.4405e-09 | 1.7908e-10 | 8.4334e-09 | 6.7555e-09 | 3.369e-10 | 9.0032e-10 | 3.9312e-10 | 2.1471e-11 | 238083.844
328107.5 | 5.5269e-09 | 6.4669e-09 | 1.7969e-10 | 8.391e-09 | 6.7655e-09 | 3.3857e-10 | 9.0815e-10 | 3.9628e-10 | 2.1649e-11 | 238096.031
328119.656 | 5.4608e-09 | 6.3919e-09 | 1.8226e-10 | 8.3058e-09 | 6.7438e-09 | 3.323e-10 | 9.0716e-10 | 3.9383e-10 | 2.1728e-11 | 238108.187
328131.813 | 5.4915e-09 | 6.4294e-09 | 1.7933e-10 | 8.3685e-09 | 6.74e-09 | 3.3254e-10 | 9.0241e-10 | 3.9487e-10 | 2.1462e-11 | 238120.344
328144 | 5.4637e-09 | 6.4092e-09 | 1.8e-10 | 8.3144e-09 | 6.7289e-09 | 3.3433e-10 | 9.0254e-10 | 3.9281e-10 | 2.1486e-11 | 238132.531
328156.156 | 5.4311e-09 | 6.4412e-09 | 1.7878e-10 | 8.2979e-09 | 6.7975e-09 | 3.3322e-10 | 9.033e-10 | 3.9203e-10 | 2.129e-11 | 238144.687
328168.313 | 5.4426e-09 | 6.4546e-09 | 1.7923e-10 | 8.3516e-09 | 6.791e-09 | 3.3191e-10 | 9.1151e-10 | 3.9274e-10 | 2.1397e-11 | 238156.844
328180.5 | 5.4888e-09 | 6.3868e-09 | 1.7868e-10 | 8.3771e-09 | 6.7467e-09 | 3.3408e-10 | 9.143e-10 | 3.9337e-10 | 2.1262e-11 | 238169.031
328192.656 | 5.4415e-09 | 6.3247e-09 | 1.7943e-10 | 8.3104e-09 | 6.7491e-09 | 3.3394e-10 | 9.0399e-10 | 3.9242e-10 | 2.1117e-11 | 238181.187
328204.813 | 5.4395e-09 | 6.4098e-09 | 1.808e-10 | 8.3947e-09 | 6.7462e-09 | 3.348e-10 | 9.0857e-10 | 3.9031e-10 | 2.172e-11 | 238193.344
328217 | 5.4062e-09 | 6.3982e-09 | 1.792e-10 | 8.3233e-09 | 6.7073e-09 | 3.3469e-10 | 9.056e-10 | 3.9627e-10 | 2.1386e-11 | 238205.531
328229.156 | 5.4718e-09 | 6.4024e-09 | 1.7978e-10 | 8.2606e-09 | 6.7135e-09 | 3.4111e-10 | 8.9798e-10 | 3.906e-10 | 2.1532e-11 | 238217.687
328241.313 | 5.518e-09 | 6.4169e-09 | 1.7745e-10 | 8.4043e-09 | 6.761e-09 | 3.3362e-10 | 8.9272e-10 | 3.8701e-10 | 2.114e-11 | 238229.844
328253.5 | 5.3995e-09 | 6.4125e-09 | 1.7881e-10 | 8.3126e-09 | 6.6869e-09 | 3.3271e-10 | 9.0137e-10 | 3.9378e-10 | 2.1379e-11 | 238242.031
328265.656 | 5.4775e-09 | 6.4381e-09 | 1.7781e-10 | 8.3665e-09 | 6.6733e-09 | 3.3312e-10 | 8.9806e-10 | 3.9222e-10 | 2.1366e-11 | 238254.187
328277.813 | 5.4324e-09 | 6.4032e-09 | 1.7953e-10 | 8.2319e-09 | 6.7526e-09 | 3.3297e-10 | 8.9637e-10 | 3.89e-10 | 2.1348e-11 | 238266.344
328290 | 5.4375e-09 | 6.4032e-09 | 1.7876e-10 | 8.269e-09 | 6.7317e-09 | 3.3676e-10 | 9.0685e-10 | 3.9067e-10 | 2.1058e-11 | 238278.531
328302.156 | 5.577e-09 | 6.4357e-09 | 1.7879e-10 | 8.3546e-09 | 6.737e-09 | 3.3874e-10 | 9.0237e-10 | 3.865e-10 | 2.1473e-11 | 238290.687
328314.313 | 5.5156e-09 | 6.4542e-09 | 1.8042e-10 | 8.3816e-09 | 6.7583e-09 | 3.3981e-10 | 9.0262e-10 | 3.9282e-10 | 2.1214e-11 | 238302.844
328326.5 | 5.4835e-09 | 6.453e-09 | 1.8068e-10 | 8.3774e-09 | 6.7316e-09 | 3.3759e-10 | 9.0637e-10 | 3.9173e-10 | 2.1339e-11 | 238315.031
328338.656 | 5.4364e-09 | 6.4428e-09 | 1.8034e-10 | 8.4048e-09 | 6.718e-09 | 3.3675e-10 | 9.074e-10 | 3.9077e-10 | 2.1544e-11 | 238327.187
328350.844 | 5.4581e-09 | 6.4512e-09 | 1.7888e-10 | 8.3891e-09 | 6.7294e-09 | 3.3555e-10 | 9.0393e-10 | 3.9721e-10 | 2.1352e-11 | 238339.375
328363 | 5.4393e-09 | 6.4601e-09 | 1.7984e-10 | 8.3418e-09 | 6.7037e-09 | 3.3532e-10 | 9.0701e-10 | 3.862e-10 | 2.159e-11 | 238351.531
328375.156 | 5.4938e-09 | 6.4302e-09 | 1.8056e-10 | 8.3031e-09 | 6.7175e-09 | 3.3209e-10 | 8.9968e-10 | 3.9157e-10 | 2.1386e-11 | 238363.687
328387.344 | 5.4163e-09 | 6.4302e-09 | 1.7999e-10 | 8.3069e-09 | 6.6927e-09 | 3.4151e-10 | 8.9889e-10 | 3.9538e-10 | 2.1338e-11 | 238375.875
328399.5 | 5.4784e-09 | 6.4041e-09 | 1.7987e-10 | 8.3218e-09 | 6.6981e-09 | 3.3525e-10 | 9.0211e-10 | 3.9013e-10 | 2.1309e-11 | 238388.031
328411.656 | 5.5281e-09 | 6.4185e-09 | 1.8111e-10 | 8.3405e-09 | 6.8036e-09 | 3.3262e-10 | 9.0717e-10 | 3.9656e-10 | 2.1289e-11 | 238400.187
328423.844 | 5.4439e-09 | 6.458e-09 | 1.7936e-10 | 8.3962e-09 | 6.7415e-09 | 3.3759e-10 | 8.9195e-10 | 3.8897e-10 | 2.1265e-11 | 238412.375
328436 | 5.5209e-09 | 6.3535e-09 | 1.8014e-10 | 8.3171e-09 | 6.7976e-09 | 3.3638e-10 | 9.0385e-10 | 3.9654e-10 | 2.1405e-11 | 238424.531
328448.156 | 5.376e-09 | 6.3297e-09 | 1.8066e-10 | 8.3443e-09 | 6.7385e-09 | 3.3142e-10 | 8.9864e-10 | 3.9294e-10 | 2.1271e-11 | 238436.687
328460.344 | 5.4237e-09 | 6.4699e-09 | 1.7889e-10 | 8.2425e-09 | 6.7561e-09 | 3.3343e-10 | 8.9685e-10 | 3.8941e-10 | 2.1534e-11 | 238448.875
328472.5 | 5.4365e-09 | 6.4561e-09 | 1.7686e-10 | 8.2998e-09 | 6.7366e-09 | 3.3198e-10 | 9.0609e-10 | 3.8824e-10 | 2.1462e-11 | 238461.031
328484.656 | 5.4254e-09 | 6.3625e-09 | 1.7894e-10 | 8.2319e-09 | 6.6222e-09 | 3.3688e-10 | 9.012e-10 | 3.9212e-10 | 2.1365e-11 | 238473.187
328496.844 | 5.3899e-09 | 6.3679e-09 | 1.7849e-10 | 8.246e-09 | 6.7398e-09 | 3.3418e-10 | 8.9737e-10 | 3.9048e-10 | 2.133e-11 | 238485.375
328509 | 5.4836e-09 | 6.3867e-09 | 1.7829e-10 | 8.3109e-09 | 6.7289e-09 | 3.3332e-10 | 8.9849e-10 | 3.9343e-10 | 2.1479e-11 | 238497.531
328521.156 | 5.4846e-09 | 6.4429e-09 | 1.7838e-10 | 8.2652e-09 | 6.7077e-09 | 3.3606e-10 | 8.9933e-10 | 3.8999e-10 | 2.1607e-11 | 238509.687
328533.344 | 5.4754e-09 | 6.4376e-09 | 1.7678e-10 | 8.3629e-09 | 6.6854e-09 | 3.3712e-10 | 8.9762e-10 | 3.8654e-10 | 2.1419e-11 | 238521.875
328545.5 | 5.4498e-09 | 6.4192e-09 | 1.7941e-10 | 8.2767e-09 | 6.7889e-09 | 3.3344e-10 | 9.0191e-10 | 3.8889e-10 | 2.1414e-11 | 238534.031
328557.656 | 5.4527e-09 | 6.4583e-09 | 1.7896e-10 | 8.3513e-09 | 6.8243e-09 | 3.3646e-10 | 8.8514e-10 | 3.9061e-10 | 2.1468e-11 | 238546.187
328569.844 | 5.4722e-09 | 6.3964e-09 | 1.8002e-10 | 8.1808e-09 | 6.7487e-09 | 3.3313e-10 | 8.9798e-10 | 3.8846e-10 | 2.121e-11 | 238558.375
328582 | 5.468e-09 | 6.489e-09 | 1.7849e-10 | 8.1589e-09 | 6.7081e-09 | 3.3337e-10 | 9.0222e-10 | 3.9312e-10 | 2.114e-11 | 238570.531
328594.156 | 5.4588e-09 | 6.4682e-09 | 1.7811e-10 | 8.3107e-09 | 6.7811e-09 | 3.3313e-10 | 8.9475e-10 | 3.8992e-10 | 2.1355e-11 | 238582.687
328606.344 | 5.4466e-09 | 6.406e-09 | 1.8021e-10 | 8.2722e-09 | 6.7854e-09 | 3.3202e-10 | 8.9304e-10 | 3.9046e-10 | 2.1563e-11 | 238594.875
328618.5 | 5.3968e-09 | 6.4621e-09 | 1.7851e-10 | 8.2078e-09 | 6.7505e-09 | 3.3374e-10 | 8.9598e-10 | 3.9037e-10 | 2.1297e-11 | 238607.031
328630.656 | 5.4797e-09 | 6.433e-09 | 1.7899e-10 | 8.2891e-09 | 6.8284e-09 | 3.3497e-10 | 8.9397e-10 | 3.9354e-10 | 2.1176e-11 | 238619.187
328642.844 | 5.4934e-09 | 6.4522e-09 | 1.7893e-10 | 8.3089e-09 | 6.767e-09 | 3.3453e-10 | 9.0183e-10 | 3.9187e-10 | 2.1459e-11 | 238631.375
328655 | 5.4327e-09 | 6.4963e-09 | 1.8059e-10 | 8.2539e-09 | 6.6546e-09 | 3.3649e-10 | 8.9563e-10 | 3.9053e-10 | 2.116e-11 | 238643.531
328667.156 | 5.3805e-09 | 6.4629e-09 | 1.7737e-10 | 8.2506e-09 | 6.758e-09 | 3.3721e-10 | 8.918e-10 | 3.8823e-10 | 2.1098e-11 | 238655.687
328679.344 | 5.4064e-09 | 6.4181e-09 | 1.7873e-10 | 8.2015e-09 | 6.7861e-09 | 3.3222e-10 | 8.959e-10 | 3.916e-10 | 2.1241e-11 | 238667.875
328691.5 | 5.4832e-09 | 6.4884e-09 | 1.7974e-10 | 8.229e-09 | 6.7019e-09 | 3.3232e-10 | 8.9655e-10 | 3.9457e-10 | 2.1528e-11 | 238680.031
328703.688 | 5.4369e-09 | 6.3756e-09 | 1.7778e-10 | 8.2688e-09 | 6.728e-09 | 3.3721e-10 | 9.0492e-10 | 3.924e-10 | 2.1333e-11 | 238692.219
328715.844 | 5.4678e-09 | 6.4247e-09 | 1.7725e-10 | 8.3349e-09 | 6.7512e-09 | 3.3275e-10 | 9.0599e-10 | 3.9028e-10 | 2.1311e-11 | 238704.375
328728 | 5.4688e-09 | 6.3916e-09 | 1.7918e-10 | 8.2031e-09 | 6.7324e-09 | 3.3255e-10 | 8.9752e-10 | 3.8946e-10 | 2.1242e-11 | 238716.531
328740.188 | 5.4092e-09 | 6.3765e-09 | 1.7791e-10 | 8.2902e-09 | 6.6576e-09 | 3.331e-10 | 8.8769e-10 | 3.8763e-10 | 2.1367e-11 | 238728.719
328752.344 | 5.4429e-09 | 6.3921e-09 | 1.7835e-10 | 8.2311e-09 | 6.6576e-09 | 3.3294e-10 | 9.013e-10 | 3.9184e-10 | 2.1162e-11 | 238740.875
328764.5 | 5.3702e-09 | 6.4445e-09 | 1.7833e-10 | 8.3857e-09 | 6.6974e-09 | 3.3375e-10 | 8.977e-10 | 3.9299e-10 | 2.1184e-11 | 238753.031
328776.688 | 5.3849e-09 | 6.3733e-09 | 1.7597e-10 | 8.2335e-09 | 6.744e-09 | 3.3304e-10 | 9.0456e-10 | 3.9041e-10 | 2.1323e-11 | 238765.219
328788.844 | 5.4952e-09 | 6.3538e-09 | 1.7944e-10 | 8.3342e-09 | 6.7406e-09 | 3.3425e-10 | 8.8995e-10 | 3.88e-10 | 2.1399e-11 | 238777.375
328801 | 5.4347e-09 | 6.4744e-09 | 1.8021e-10 | 8.3776e-09 | 6.7533e-09 | 3.3592e-10 | 8.9872e-10 | 3.9012e-10 | 2.127e-11 | 238789.531
328813.188 | 5.4908e-09 | 6.4135e-09 | 1.81e-10 | 8.3875e-09 | 6.7496e-09 | 3.3336e-10 | 9.0751e-10 | 3.9156e-10 | 2.1413e-11 | 238801.719
328825.344 | 5.4717e-09 | 6.4359e-09 | 1.7908e-10 | 8.1837e-09 | 6.7313e-09 | 3.3424e-10 | 8.9962e-10 | 3.8935e-10 | 2.1258e-11 | 238813.875
328837.5 | 5.4746e-09 | 6.4718e-09 | 1.7935e-10 | 8.2538e-09 | 6.7522e-09 | 3.3446e-10 | 9.0373e-10 | 3.9062e-10 | 2.1191e-11 | 238826.031
328849.688 | 5.4317e-09 | 6.4572e-09 | 1.7887e-10 | 8.2917e-09 | 6.6723e-09 | 3.3356e-10 | 8.8929e-10 | 3.8653e-10 | 2.133e-11 | 238838.219
328861.844 | 5.4311e-09 | 6.3968e-09 | 1.783e-10 | 8.2294e-09 | 6.7418e-09 | 3.3353e-10 | 8.9851e-10 | 3.8823e-10 | 2.1148e-11 | 238850.375
328874 | 5.3941e-09 | 6.5044e-09 | 1.7749e-10 | 8.2653e-09 | 6.7494e-09 | 3.3092e-10 | 8.9181e-10 | 3.9084e-10 | 2.1305e-11 | 238862.531
328886.188 | 5.3883e-09 | 6.4151e-09 | 1.7748e-10 | 8.1454e-09 | 6.6996e-09 | 3.3318e-10 | 8.9636e-10 | 3.8892e-10 | 2.1163e-11 | 238874.719
328898.344 | 5.4368e-09 | 6.4877e-09 | 1.7673e-10 | 8.2333e-09 | 6.7526e-09 | 3.301e-10 | 8.9571e-10 | 3.9095e-10 | 2.1126e-11 | 238886.875
328910.5 | 5.4694e-09 | 6.3788e-09 | 1.7798e-10 | 8.2929e-09 | 6.7017e-09 | 3.3322e-10 | 8.9517e-10 | 3.9169e-10 | 2.122e-11 | 238899.031
328922.688 | 5.4964e-09 | 6.3481e-09 | 1.7948e-10 | 8.2543e-09 | 6.6825e-09 | 3.339e-10 | 8.9122e-10 | 3.8946e-10 | 2.1291e-11 | 238911.219
328934.844 | 5.3925e-09 | 6.3981e-09 | 1.7818e-10 | 8.3022e-09 | 6.7067e-09 | 3.3118e-10 | 8.853e-10 | 3.9018e-10 | 2.1493e-11 | 238923.375
328947 | 5.4102e-09 | 6.4494e-09 | 1.7996e-10 | 8.1781e-09 | 6.7106e-09 | 3.3379e-10 | 8.9321e-10 | 3.8888e-10 | 2.1572e-11 | 238935.531
328959.188 | 5.4188e-09 | 6.3824e-09 | 1.7876e-10 | 8.2812e-09 | 6.6797e-09 | 3.3446e-10 | 8.922e-10 | 3.8844e-10 | 2.1503e-11 | 238947.719
328971.344 | 5.4179e-09 | 6.5082e-09 | 1.8007e-10 | 8.2961e-09 | 6.7111e-09 | 3.3393e-10 | 8.9728e-10 | 3.8673e-10 | 2.162e-11 | 238959.875
328983.5 | 5.558e-09 | 6.4799e-09 | 1.7959e-10 | 8.3022e-09 | 6.7656e-09 | 3.4362e-10 | 8.9711e-10 | 3.9183e-10 | 2.1294e-11 | 238972.031
328995.688 | 5.5e-09 | 6.3885e-09 | 1.8021e-10 | 8.2321e-09 | 6.6541e-09 | 3.4191e-10 | 8.9404e-10 | 3.8752e-10 | 2.1323e-11 | 238984.219
329007.844 | 5.4274e-09 | 6.3576e-09 | 1.7968e-10 | 8.349e-09 | 6.795e-09 | 3.3767e-10 | 8.931e-10 | 3.892e-10 | 2.1205e-11 | 238996.375
329020 | 5.4018e-09 | 6.4607e-09 | 1.8021e-10 | 8.2695e-09 | 6.7578e-09 | 3.4237e-10 | 8.9517e-10 | 3.8782e-10 | 2.122e-11 | 239008.531
329032.188 | 5.4238e-09 | 6.3442e-09 | 1.7834e-10 | 8.2275e-09 | 6.6222e-09 | 3.3833e-10 | 8.9907e-10 | 3.8876e-10 | 2.1328e-11 | 239020.719
329044.344 | 5.4688e-09 | 6.3912e-09 | 1.7865e-10 | 8.2493e-09 | 6.7086e-09 | 3.3998e-10 | 8.8523e-10 | 3.8777e-10 | 2.1089e-11 | 239032.875
329056.5 | 5.4664e-09 | 6.4002e-09 | 1.783e-10 | 8.2182e-09 | 6.777e-09 | 3.413e-10 | 8.9193e-10 | 3.9045e-10 | 2.1295e-11 | 239045.031
329068.688 | 5.3983e-09 | 6.3989e-09 | 1.7834e-10 | 8.2885e-09 | 6.631e-09 | 3.3699e-10 | 8.8811e-10 | 3.8387e-10 | 2.1025e-11 | 239057.219
329080.844 | 5.4114e-09 | 6.3382e-09 | 1.7932e-10 | 8.16e-09 | 6.8087e-09 | 3.4087e-10 | 8.96e-10 | 3.8883e-10 | 2.1379e-11 | 239069.375
329093.031 | 5.4123e-09 | 6.4224e-09 | 1.7634e-10 | 8.3299e-09 | 6.8289e-09 | 3.3959e-10 | 8.8947e-10 | 3.8974e-10 | 2.1151e-11 | 239081.562
329105.188 | 5.4597e-09 | 6.3552e-09 | 1.8053e-10 | 8.2477e-09 | 6.6409e-09 | 3.3507e-10 | 8.9739e-10 | 3.8742e-10 | 2.1359e-11 | 239093.719
329117.344 | 5.4834e-09 | 6.4268e-09 | 1.808e-10 | 8.26e-09 | 6.769e-09 | 3.3673e-10 | 9.0754e-10 | 3.8535e-10 | 2.1145e-11 | 239105.875
329129.531 | 5.5191e-09 | 6.4467e-09 | 1.7652e-10 | 8.3211e-09 | 6.7395e-09 | 3.3967e-10 | 8.8966e-10 | 3.9314e-10 | 2.1355e-11 | 239118.062
329141.688 | 5.392e-09 | 6.3813e-09 | 1.7849e-10 | 8.2433e-09 | 6.7793e-09 | 3.3872e-10 | 9.0182e-10 | 3.9211e-10 | 2.1361e-11 | 239130.219
329153.844 | 5.4968e-09 | 6.451e-09 | 1.8088e-10 | 8.2048e-09 | 6.697e-09 | 3.3819e-10 | 8.8847e-10 | 3.8753e-10 | 2.1553e-11 | 239142.375
329166.031 | 5.3756e-09 | 6.4869e-09 | 1.7921e-10 | 8.2554e-09 | 6.7719e-09 | 3.3724e-10 | 8.9023e-10 | 3.8562e-10 | 2.1198e-11 | 239154.562
329178.188 | 5.4348e-09 | 6.333e-09 | 1.8068e-10 | 8.3169e-09 | 6.7946e-09 | 3.383e-10 | 8.9314e-10 | 3.9025e-10 | 2.1467e-11 | 239166.719
329190.344 | 5.4714e-09 | 6.3619e-09 | 1.8062e-10 | 8.2708e-09 | 6.775e-09 | 3.363e-10 | 8.9764e-10 | 3.8434e-10 | 2.1353e-11 | 239178.875
329202.531 | 5.4309e-09 | 6.4685e-09 | 1.8085e-10 | 8.3441e-09 | 6.7598e-09 | 3.3336e-10 | 8.9196e-10 | 3.9086e-10 | 2.137e-11 | 239191.062
329214.688 | 5.5862e-09 | 6.4884e-09 | 1.8234e-10 | 8.3573e-09 | 6.7774e-09 | 3.4045e-10 | 9.0848e-10 | 3.8979e-10 | 2.1393e-11 | 239203.219
329226.844 | 5.4018e-09 | 6.4766e-09 | 1.7987e-10 | 8.2927e-09 | 6.757e-09 | 3.3445e-10 | 9.0413e-10 | 3.8754e-10 | 2.1354e-11 | 239215.375
329239.031 | 5.5018e-09 | 6.4839e-09 | 1.8072e-10 | 8.3667e-09 | 6.8563e-09 | 3.3403e-10 | 8.9672e-10 | 3.9137e-10 | 2.123e-11 | 239227.562
329251.188 | 5.5496e-09 | 6.4508e-09 | 1.7951e-10 | 8.3263e-09 | 6.8078e-09 | 3.3602e-10 | 9.0199e-10 | 3.9103e-10 | 2.1443e-11 | 239239.719
329263.344 | 5.4637e-09 | 6.4128e-09 | 1.8011e-10 | 8.4055e-09 | 6.751e-09 | 3.4196e-10 | 9.0861e-10 | 3.9087e-10 | 2.1339e-11 | 239251.875
329275.531 | 5.6198e-09 | 6.4337e-09 | 1.8148e-10 | 8.3375e-09 | 6.7377e-09 | 3.3404e-10 | 8.9469e-10 | 3.9259e-10 | 2.1486e-11 | 239264.062
329287.688 | 5.4759e-09 | 6.4515e-09 | 1.7982e-10 | 8.3714e-09 | 6.7964e-09 | 3.3827e-10 | 9.0559e-10 | 3.9295e-10 | 2.133e-11 | 239276.219
329299.844 | 5.5074e-09 | 6.5244e-09 | 1.816e-10 | 8.1704e-09 | 6.7145e-09 | 3.3653e-10 | 8.9757e-10 | 3.941e-10 | 2.1165e-11 | 239288.375
329312.031 | 5.5934e-09 | 6.4074e-09 | 1.7975e-10 | 8.3233e-09 | 6.7672e-09 | 3.3063e-10 | 9.0135e-10 | 3.9289e-10 | 2.177e-11 | 239300.562
329324.188 | 5.499e-09 | 6.412e-09 | 1.8137e-10 | 8.3557e-09 | 6.8474e-09 | 3.4045e-10 | 9.0456e-10 | 3.9523e-10 | 2.1587e-11 | 239312.719
329336.344 | 5.4782e-09 | 6.4697e-09 | 1.8199e-10 | 8.4002e-09 | 6.7845e-09 | 3.3593e-10 | 9.0373e-10 | 3.911e-10 | 2.1712e-11 | 239324.875
329348.531 | 5.5163e-09 | 6.4859e-09 | 1.7987e-10 | 8.3883e-09 | 6.791e-09 | 3.4034e-10 | 9.0549e-10 | 3.9333e-10 | 2.1702e-11 | 239337.062
329360.688 | 5.5132e-09 | 6.5266e-09 | 1.801e-10 | 8.3991e-09 | 6.788e-09 | 3.429e-10 | 9.1235e-10 | 3.9254e-10 | 2.1248e-11 | 239349.219
329372.844 | 5.5189e-09 | 6.4748e-09 | 1.8127e-10 | 8.3579e-09 | 6.8195e-09 | 3.3744e-10 | 9.0562e-10 | 3.9862e-10 | 2.1582e-11 | 239361.375
329385.031 | 5.4921e-09 | 6.4792e-09 | 1.7961e-10 | 8.4455e-09 | 6.8524e-09 | 3.3853e-10 | 9.1136e-10 | 4.0035e-10 | 2.1587e-11 | 239373.562
329397.188 | 5.4729e-09 | 6.4919e-09 | 1.8197e-10 | 8.333e-09 | 6.7949e-09 | 3.3735e-10 | 8.9763e-10 | 3.932e-10 | 2.1422e-11 | 239385.719
329409.344 | 5.5059e-09 | 6.4644e-09 | 1.8242e-10 | 8.3309e-09 | 6.7862e-09 | 3.3658e-10 | 9.0346e-10 | 3.9634e-10 | 2.1726e-11 | 239397.875
329421.531 | 5.4894e-09 | 6.5299e-09 | 1.8129e-10 | 8.3613e-09 | 6.7804e-09 | 3.3743e-10 | 9.0637e-10 | 3.9161e-10 | 2.1499e-11 | 239410.062
329433.688 | 5.4851e-09 | 6.4852e-09 | 1.8035e-10 | 8.4398e-09 | 6.7732e-09 | 3.382e-10 | 9.0335e-10 | 3.9516e-10 | 2.1515e-11 | 239422.219
329445.844 | 5.4075e-09 | 6.5309e-09 | 1.7828e-10 | 8.2834e-09 | 6.7228e-09 | 3.3407e-10 | 8.9723e-10 | 3.9503e-10 | 2.1265e-11 | 239434.375
329458.031 | 5.4839e-09 | 6.5135e-09 | 1.803e-10 | 8.365e-09 | 6.7593e-09 | 3.3546e-10 | 8.9463e-10 | 3.8697e-10 | 2.1504e-11 | 239446.562
329470.188 | 5.4635e-09 | 6.5482e-09 | 1.7923e-10 | 8.3615e-09 | 6.7014e-09 | 3.376e-10 | 9.0821e-10 | 3.9135e-10 | 2.1442e-11 | 239458.719
329482.375 | 5.4168e-09 | 6.4055e-09 | 1.7983e-10 | 8.2717e-09 | 6.7429e-09 | 3.3404e-10 | 9.0787e-10 | 3.9378e-10 | 2.1415e-11 | 239470.906
329494.531 | 5.4743e-09 | 6.511e-09 | 1.797e-10 | 8.3524e-09 | 6.7721e-09 | 3.4065e-10 | 9.0367e-10 | 3.9309e-10 | 2.1427e-11 | 239483.062
329506.688 | 5.5883e-09 | 6.5055e-09 | 1.8297e-10 | 8.3549e-09 | 6.8522e-09 | 3.3535e-10 | 8.9892e-10 | 3.9063e-10 | 2.1443e-11 | 239495.219
329518.875 | 5.5974e-09 | 6.4881e-09 | 1.8016e-10 | 8.3876e-09 | 6.8676e-09 | 3.3208e-10 | 9.1344e-10 | 3.9203e-10 | 2.1192e-11 | 239507.406
329531.031 | 5.5488e-09 | 6.4745e-09 | 1.8119e-10 | 8.431e-09 | 6.8026e-09 | 3.3736e-10 | 8.9558e-10 | 3.9378e-10 | 2.1406e-11 | 239519.562
329543.188 | 5.5041e-09 | 6.5128e-09 | 1.7938e-10 | 8.3427e-09 | 6.7742e-09 | 3.3479e-10 | 8.9056e-10 | 3.9597e-10 | 2.1505e-11 | 239531.719
329555.375 | 5.4827e-09 | 6.5104e-09 | 1.7993e-10 | 8.2493e-09 | 6.7644e-09 | 3.3902e-10 | 9.0538e-10 | 3.9217e-10 | 2.1466e-11 | 239543.906
329567.531 | 5.4363e-09 | 6.396e-09 | 1.7934e-10 | 8.3383e-09 | 6.7773e-09 | 3.3006e-10 | 8.9891e-10 | 3.8934e-10 | 2.137e-11 | 239556.062
329579.688 | 5.4713e-09 | 6.4402e-09 | 1.7956e-10 | 8.316e-09 | 6.8087e-09 | 3.3278e-10 | 9.0602e-10 | 3.9588e-10 | 2.1309e-11 | 239568.219
329591.875 | 5.4838e-09 | 6.4823e-09 | 1.7898e-10 | 8.3185e-09 | 6.7106e-09 | 3.3492e-10 | 9.097e-10 | 3.9041e-10 | 2.1674e-11 | 239580.406
329604.031 | 5.5723e-09 | 6.5487e-09 | 1.7908e-10 | 8.3338e-09 | 6.8111e-09 | 3.3345e-10 | 8.866e-10 | 3.9209e-10 | 2.146e-11 | 239592.562
329616.188 | 5.5137e-09 | 6.4614e-09 | 1.813e-10 | 8.3606e-09 | 6.7486e-09 | 3.368e-10 | 8.9839e-10 | 3.8947e-10 | 2.1385e-11 | 239604.719
329628.375 | 5.4629e-09 | 6.4631e-09 | 1.8081e-10 | 8.3206e-09 | 6.7831e-09 | 3.3615e-10 | 9.0382e-10 | 3.966e-10 | 2.1421e-11 | 239616.906
329640.531 | 5.4615e-09 | 6.5389e-09 | 1.8001e-10 | 8.3492e-09 | 6.7617e-09 | 3.3849e-10 | 9.0764e-10 | 3.9029e-10 | 2.1526e-11 | 239629.062
329652.688 | 5.4716e-09 | 6.4459e-09 | 1.8041e-10 | 8.3526e-09 | 6.6754e-09 | 3.3262e-10 | 9.0486e-10 | 3.9191e-10 | 2.1789e-11 | 239641.219
329664.875 | 5.5072e-09 | 6.5034e-09 | 1.8129e-10 | 8.35e-09 | 6.8131e-09 | 3.3178e-10 | 9.0209e-10 | 3.9253e-10 | 2.1459e-11 | 239653.406
329677.031 | 5.5275e-09 | 6.4306e-09 | 1.824e-10 | 8.41e-09 | 6.7102e-09 | 3.3401e-10 | 9.0696e-10 | 3.9555e-10 | 2.1621e-11 | 239665.562
329689.188 | 5.5109e-09 | 6.4712e-09 | 1.8303e-10 | 8.4128e-09 | 6.734e-09 | 3.3598e-10 | 8.9899e-10 | 3.9266e-10 | 2.1519e-11 | 239677.719
329701.375 | 5.517e-09 | 6.4715e-09 | 1.8055e-10 | 8.3136e-09 | 6.8009e-09 | 3.4081e-10 | 9.0698e-10 | 3.9574e-10 | 2.1246e-11 | 239689.906
329713.531 | 5.476e-09 | 6.4496e-09 | 1.7975e-10 | 8.3474e-09 | 6.7578e-09 | 3.3818e-10 | 8.9275e-10 | 3.8923e-10 | 2.142e-11 | 239702.062
329725.688 | 5.5488e-09 | 6.429e-09 | 1.7986e-10 | 8.2956e-09 | 6.7585e-09 | 3.3267e-10 | 8.9839e-10 | 3.9217e-10 | 2.1511e-11 | 239714.219
329737.875 | 5.4365e-09 | 6.4225e-09 | 1.7974e-10 | 8.3515e-09 | 6.7343e-09 | 3.3467e-10 | 9.0104e-10 | 3.9467e-10 | 2.1473e-11 | 239726.406
329750.031 | 5.5317e-09 | 6.4516e-09 | 1.8114e-10 | 8.3377e-09 | 6.7775e-09 | 3.3455e-10 | 9.0317e-10 | 3.9193e-10 | 2.1537e-11 | 239738.562
329762.188 | 5.5338e-09 | 6.4863e-09 | 1.7939e-10 | 8.3033e-09 | 6.7225e-09 | 3.3617e-10 | 8.98e-10 | 3.907e-10 | 2.1239e-11 | 239750.719
329774.375 | 5.4484e-09 | 6.415e-09 | 1.7844e-10 | 8.3117e-09 | 6.7952e-09 | 3.3224e-10 | 9.0613e-10 | 3.9338e-10 | 2.0949e-11 | 239762.906
329786.531 | 5.5114e-09 | 6.3991e-09 | 1.79e-10 | 8.2917e-09 | 6.7789e-09 | 3.3562e-10 | 9.024e-10 | 3.9108e-10 | 2.1031e-11 | 239775.062
329798.688 | 5.5244e-09 | 6.5415e-09 | 1.7876e-10 | 8.2991e-09 | 6.752e-09 | 3.3473e-10 | 9.0004e-10 | 3.9405e-10 | 2.1382e-11 | 239787.219
329810.875 | 5.5417e-09 | 6.4597e-09 | 1.816e-10 | 8.289e-09 | 6.7946e-09 | 3.339e-10 | 8.9171e-10 | 3.892e-10 | 2.1301e-11 | 239799.406
329823.031 | 5.4765e-09 | 6.4203e-09 | 1.7702e-10 | 8.2825e-09 | 6.7343e-09 | 3.3822e-10 | 8.9663e-10 | 3.8835e-10 | 2.1294e-11 | 239811.562
329835.188 | 5.4514e-09 | 6.3811e-09 | 1.7744e-10 | 8.3116e-09 | 6.7314e-09 | 3.3217e-10 | 8.9358e-10 | 3.9515e-10 | 2.1295e-11 | 239823.719
329847.375 | 5.5255e-09 | 6.4733e-09 | 1.7819e-10 | 8.3191e-09 | 6.7398e-09 | 3.3264e-10 | 9.0428e-10 | 3.9192e-10 | 2.0947e-11 | 239835.906
329859.531 | 5.616e-09 | 6.5545e-09 | 1.778e-10 | 8.3824e-09 | 6.7247e-09 | 3.3719e-10 | 8.9742e-10 | 3.963e-10 | 2.1178e-11 | 239848.062
329871.719 | 5.4644e-09 | 6.4798e-09 | 1.8002e-10 | 8.3527e-09 | 6.8462e-09 | 3.3553e-10 | 9.0155e-10 | 3.9352e-10 | 2.1518e-11 | 239860.25
329883.875 | 5.543e-09 | 6.434e-09 | 1.8104e-10 | 8.3664e-09 | 6.83e-09 | 3.348e-10 | 8.9757e-10 | 3.9334e-10 | 2.1506e-11 | 239872.406
329896.031 | 5.5377e-09 | 6.426e-09 | 1.7825e-10 | 8.3001e-09 | 6.8375e-09 | 3.3655e-10 | 9.0078e-10 | 3.9316e-10 | 2.145e-11 | 239884.562
329908.219 | 5.4385e-09 | 6.4729e-09 | 1.7864e-10 | 8.2515e-09 | 6.6365e-09 | 3.3668e-10 | 9.1113e-10 | 3.9288e-10 | 2.1405e-11 | 239896.75
329920.375 | 5.4694e-09 | 6.4686e-09 | 1.799e-10 | 8.2267e-09 | 6.7248e-09 | 3.3176e-10 | 8.9202e-10 | 3.8983e-10 | 2.14e-11 | 239908.906
329932.531 | 5.4472e-09 | 6.4556e-09 | 1.796e-10 | 8.3208e-09 | 6.734e-09 | 3.3596e-10 | 8.9553e-10 | 3.9048e-10 | 2.1238e-11 | 239921.062
329944.719 | 5.4768e-09 | 6.5109e-09 | 1.802e-10 | 8.2931e-09 | 6.7554e-09 | 3.3298e-10 | 8.9693e-10 | 3.9022e-10 | 2.1381e-11 | 239933.25
329956.875 | 5.4913e-09 | 6.4313e-09 | 1.7963e-10 | 8.438e-09 | 6.7892e-09 | 3.3062e-10 | 9.0251e-10 | 3.89e-10 | 2.1391e-11 | 239945.406
329969.031 | 5.4599e-09 | 6.4887e-09 | 1.8052e-10 | 8.25e-09 | 6.7529e-09 | 3.2877e-10 | 8.9939e-10 | 3.9078e-10 | 2.15e-11 | 239957.562
329981.219 | 5.4208e-09 | 6.4367e-09 | 1.8016e-10 | 8.2601e-09 | 6.7915e-09 | 3.328e-10 | 8.9524e-10 | 3.9328e-10 | 2.1214e-11 | 239969.75
329993.375 | 5.464e-09 | 6.5117e-09 | 1.7869e-10 | 8.2649e-09 | 6.7501e-09 | 3.3498e-10 | 8.8902e-10 | 3.8869e-10 | 2.1351e-11 | 239981.906
330005.531 | 5.4779e-09 | 6.555e-09 | 1.804e-10 | 8.24e-09 | 6.7616e-09 | 3.3123e-10 | 8.9932e-10 | 3.9379e-10 | 2.1468e-11 | 239994.062
330017.719 | 5.5839e-09 | 6.4764e-09 | 1.7859e-10 | 8.3136e-09 | 6.7127e-09 | 3.3591e-10 | 9.0704e-10 | 3.9028e-10 | 2.1512e-11 | 240006.25
330029.875 | 5.6192e-09 | 6.5282e-09 | 1.811e-10 | 8.338e-09 | 6.8101e-09 | 3.353e-10 | 8.9929e-10 | 3.9665e-10 | 2.1634e-11 | 240018.406
330042.031 | 5.5022e-09 | 6.458e-09 | 1.8102e-10 | 8.3672e-09 | 6.7504e-09 | 3.3469e-10 | 8.9787e-10 | 3.9046e-10 | 2.1552e-11 | 240030.562
330054.219 | 5.4518e-09 | 6.4745e-09 | 1.7836e-10 | 8.4291e-09 | 6.803e-09 | 3.3432e-10 | 8.9806e-10 | 3.8652e-10 | 2.0982e-11 | 240042.75
330066.375 | 5.5067e-09 | 6.4825e-09 | 1.7912e-10 | 8.3051e-09 | 6.7389e-09 | 3.3232e-10 | 8.9239e-10 | 3.9056e-10 | 2.125e-11 | 240054.906
330078.531 | 5.531e-09 | 6.4955e-09 | 1.7787e-10 | 8.3091e-09 | 6.7703e-09 | 3.3424e-10 | 9.0165e-10 | 3.948e-10 | 2.1345e-11 | 240067.062
330090.719 | 5.5074e-09 | 6.4743e-09 | 1.7751e-10 | 8.3395e-09 | 6.7053e-09 | 3.3239e-10 | 8.9603e-10 | 3.9092e-10 | 2.1227e-11 | 240079.25
330102.875 | 5.5082e-09 | 6.5411e-09 | 1.7902e-10 | 8.2768e-09 | 6.7136e-09 | 3.378e-10 | 8.9829e-10 | 3.9145e-10 | 2.1119e-11 | 240091.406
330115.031 | 5.4416e-09 | 6.4632e-09 | 1.8117e-10 | 8.2748e-09 | 6.7429e-09 | 3.3516e-10 | 8.9685e-10 | 3.9199e-10 | 2.1714e-11 | 240103.562
330127.219 | 5.4425e-09 | 6.4504e-09 | 1.7965e-10 | 8.2807e-09 | 6.6749e-09 | 3.3496e-10 | 9.037e-10 | 3.899e-10 | 2.1425e-11 | 240115.75
330139.375 | 5.4371e-09 | 6.465e-09 | 1.7955e-10 | 8.3239e-09 | 6.7952e-09 | 3.3565e-10 | 9.0325e-10 | 3.8966e-10 | 2.1509e-11 | 240127.906
330151.531 | 5.5503e-09 | 6.4374e-09 | 1.8118e-10 | 8.3054e-09 | 6.7301e-09 | 3.3069e-10 | 8.9361e-10 | 3.8942e-10 | 2.1186e-11 | 240140.062
330163.719 | 5.4642e-09 | 6.5491e-09 | 1.7972e-10 | 8.3252e-09 | 6.7688e-09 | 3.3594e-10 | 9.061e-10 | 3.9608e-10 | 2.1448e-11 | 240152.25
330175.875 | 5.5554e-09 | 6.4105e-09 | 1.7967e-10 | 8.3249e-09 | 6.737e-09 | 3.3699e-10 | 9.0466e-10 | 3.9294e-10 | 2.1132e-11 | 240164.406
330188.031 | 5.4819e-09 | 6.5041e-09 | 1.8101e-10 | 8.428e-09 | 6.7795e-09 | 3.3566e-10 | 9.0784e-10 | 3.9492e-10 | 2.1262e-11 | 240176.562
330200.219 | 5.5149e-09 | 6.4724e-09 | 1.8017e-10 | 8.3027e-09 | 6.7892e-09 | 3.3762e-10 | 9.0569e-10 | 3.8934e-10 | 2.1404e-11 | 240188.75
330212.375 | 5.4552e-09 | 6.4166e-09 | 1.7784e-10 | 8.3002e-09 | 6.8045e-09 | 3.3455e-10 | 8.9893e-10 | 3.8572e-10 | 2.1438e-11 | 240200.906
330224.563 | 5.4619e-09 | 6.462e-09 | 1.787e-10 | 8.3354e-09 | 6.7562e-09 | 3.377e-10 | 9.1158e-10 | 3.9045e-10 | 2.12e-11 | 240213.094
330236.719 | 5.4214e-09 | 6.5105e-09 | 1.8056e-10 | 8.3465e-09 | 6.8119e-09 | 3.3886e-10 | 9.0225e-10 | 3.9366e-10 | 2.1146e-11 | 240225.25
330248.875 | 5.4207e-09 | 6.4905e-09 | 1.7955e-10 | 8.2963e-09 | 6.7487e-09 | 3.3915e-10 | 8.9906e-10 | 3.9317e-10 | 2.1288e-11 | 240237.406
330261.063 | 5.4155e-09 | 6.5047e-09 | 1.788e-10 | 8.3952e-09 | 6.7597e-09 | 3.3548e-10 | 8.894e-10 | 3.8988e-10 | 2.1238e-11 | 240249.594
330273.219 | 5.4595e-09 | 6.4533e-09 | 1.7804e-10 | 8.236e-09 | 6.7398e-09 | 3.3052e-10 | 8.9942e-10 | 3.8682e-10 | 2.1199e-11 | 240261.75
330285.375 | 5.4448e-09 | 6.3745e-09 | 1.8081e-10 | 8.1943e-09 | 6.7493e-09 | 3.3689e-10 | 8.9293e-10 | 3.9229e-10 | 2.1237e-11 | 240273.906
330297.563 | 5.5458e-09 | 6.4295e-09 | 1.78e-10 | 8.3584e-09 | 6.7183e-09 | 3.3711e-10 | 8.9278e-10 | 3.8754e-10 | 2.1349e-11 | 240286.094
330309.719 | 5.449e-09 | 6.4511e-09 | 1.7934e-10 | 8.3458e-09 | 6.7374e-09 | 3.3936e-10 | 9.0319e-10 | 3.8799e-10 | 2.1219e-11 | 240298.25
330321.875 | 5.507e-09 | 6.4745e-09 | 1.8084e-10 | 8.3251e-09 | 6.7784e-09 | 3.3505e-10 | 8.9022e-10 | 3.8767e-10 | 2.1103e-11 | 240310.406
330334.063 | 5.4784e-09 | 6.4694e-09 | 1.8096e-10 | 8.2623e-09 | 6.7624e-09 | 3.3613e-10 | 8.9201e-10 | 3.8942e-10 | 2.1298e-11 | 240322.594
330346.219 | 5.4496e-09 | 6.4841e-09 | 1.7887e-10 | 8.2853e-09 | 6.8087e-09 | 3.3655e-10 | 9.0248e-10 | 3.8812e-10 | 2.1387e-11 | 240334.75
330358.375 | 5.4808e-09 | 6.4937e-09 | 1.8144e-10 | 8.2738e-09 | 6.7584e-09 | 3.3708e-10 | 9.1086e-10 | 3.9083e-10 | 2.1078e-11 | 240346.906
330370.563 | 5.5782e-09 | 6.5324e-09 | 1.8044e-10 | 8.3754e-09 | 6.7473e-09 | 3.3615e-10 | 8.9316e-10 | 3.92e-10 | 2.1182e-11 | 240359.094
330382.719 | 5.54e-09 | 6.5069e-09 | 1.8031e-10 | 8.3167e-09 | 6.7651e-09 | 3.3509e-10 | 8.9883e-10 | 3.9253e-10 | 2.1443e-11 | 240371.25
330394.875 | 5.5132e-09 | 6.5087e-09 | 1.7919e-10 | 8.3889e-09 | 6.7296e-09 | 3.3759e-10 | 8.9482e-10 | 3.8996e-10 | 2.1377e-11 | 240383.406
330407.063 | 5.4735e-09 | 6.568e-09 | 1.8119e-10 | 8.2331e-09 | 6.8198e-09 | 3.3837e-10 | 8.8907e-10 | 3.9481e-10 | 2.143e-11 | 240395.594
330419.219 | 5.4852e-09 | 6.5309e-09 | 1.794e-10 | 8.3277e-09 | 6.807e-09 | 3.3478e-10 | 8.9419e-10 | 3.8791e-10 | 2.1579e-11 | 240407.75
330431.375 | 5.4501e-09 | 6.4845e-09 | 1.7917e-10 | 8.3182e-09 | 6.7791e-09 | 3.3099e-10 | 9.0714e-10 | 3.8645e-10 | 2.1511e-11 | 240419.906
330443.563 | 5.5407e-09 | 6.609e-09 | 1.8076e-10 | 8.3308e-09 | 6.783e-09 | 3.3248e-10 | 9.0293e-10 | 3.916e-10 | 2.1536e-11 | 240432.094
330455.719 | 5.5561e-09 | 6.4695e-09 | 1.8103e-10 | 8.2761e-09 | 6.8349e-09 | 3.3638e-10 | 9.0077e-10 | 3.9197e-10 | 2.1487e-11 | 240444.25
330467.875 | 5.506e-09 | 6.5665e-09 | 1.8073e-10 | 8.3441e-09 | 6.8489e-09 | 3.33e-10 | 8.9352e-10 | 3.9422e-10 | 2.1323e-11 | 240456.406
330480.063 | 5.4946e-09 | 6.5019e-09 | 1.8121e-10 | 8.329e-09 | 6.7569e-09 | 3.3905e-10 | 8.987e-10 | 3.8983e-10 | 2.1338e-11 | 240468.594
330492.219 | 5.4338e-09 | 6.5399e-09 | 1.7963e-10 | 8.2743e-09 | 6.7648e-09 | 3.3469e-10 | 9.0328e-10 | 3.8553e-10 | 2.1533e-11 | 240480.75
330504.375 | 5.4925e-09 | 6.5077e-09 | 1.8117e-10 | 8.3392e-09 | 6.8005e-09 | 3.3561e-10 | 8.9589e-10 | 3.9226e-10 | 2.1349e-11 | 240492.906
330516.563 | 5.4726e-09 | 6.5821e-09 | 1.8025e-10 | 8.2535e-09 | 6.7597e-09 | 3.367e-10 | 8.9425e-10 | 3.9049e-10 | 2.147e-11 | 240505.094
330528.719 | 5.5804e-09 | 6.5041e-09 | 1.8139e-10 | 8.3986e-09 | 6.7501e-09 | 3.3711e-10 | 9.0025e-10 | 3.9615e-10 | 2.1746e-11 | 240517.25
330540.875 | 5.5263e-09 | 6.4683e-09 | 1.8159e-10 | 8.3345e-09 | 6.8628e-09 | 3.3479e-10 | 9.0101e-10 | 3.9186e-10 | 2.1661e-11 | 240529.406
330553.063 | 5.5203e-09 | 6.5698e-09 | 1.8175e-10 | 8.2761e-09 | 6.848e-09 | 3.3781e-10 | 8.9592e-10 | 3.8955e-10 | 2.1318e-11 | 240541.594
330565.219 | 5.4769e-09 | 6.6066e-09 | 1.7811e-10 | 8.3462e-09 | 6.8634e-09 | 3.4022e-10 | 9.0279e-10 | 3.9164e-10 | 2.1313e-11 | 240553.75
330577.375 | 5.684e-09 | 6.5433e-09 | 1.8003e-10 | 8.3857e-09 | 6.8279e-09 | 3.3779e-10 | 9.0655e-10 | 3.9259e-10 | 2.14e-11 | 240565.906
330589.563 | 5.5375e-09 | 6.4954e-09 | 1.8024e-10 | 8.338e-09 | 6.8623e-09 | 3.3686e-10 | 9.0207e-10 | 3.8898e-10 | 2.1454e-11 | 240578.094
330601.719 | 5.5659e-09 | 6.5973e-09 | 1.8082e-10 | 8.3124e-09 | 6.7302e-09 | 3.3799e-10 | 9.0053e-10 | 3.9157e-10 | 2.1338e-11 | 240590.25
330613.906 | 5.5494e-09 | 6.5179e-09 | 1.7924e-10 | 8.3648e-09 | 6.8787e-09 | 3.3558e-10 | 9.0043e-10 | 3.955e-10 | 2.1235e-11 | 240602.437
330626.063 | 5.5381e-09 | 6.4111e-09 | 1.8259e-10 | 8.2435e-09 | 6.8395e-09 | 3.3634e-10 | 8.8919e-10 | 3.8902e-10 | 2.1214e-11 | 240614.594
330638.219 | 5.4672e-09 | 6.4635e-09 | 1.8053e-10 | 8.2209e-09 | 6.8266e-09 | 3.3767e-10 | 8.9259e-10 | 3.9284e-10 | 2.1314e-11 | 240626.75
330650.406 | 5.4634e-09 | 6.4754e-09 | 1.8069e-10 | 8.2805e-09 | 6.7832e-09 | 3.3577e-10 | 8.9568e-10 | 3.855e-10 | 2.1613e-11 | 240638.937
330662.563 | 5.5238e-09 | 6.4978e-09 | 1.7744e-10 | 8.1565e-09 | 6.8087e-09 | 3.3475e-10 | 8.9975e-10 | 3.9032e-10 | 2.1204e-11 | 240651.094
330674.719 | 5.5126e-09 | 6.4835e-09 | 1.8002e-10 | 8.2379e-09 | 6.8396e-09 | 3.3269e-10 | 8.9632e-10 | 3.9281e-10 | 2.1315e-11 | 240663.25
330686.906 | 5.4939e-09 | 6.4241e-09 | 1.8106e-10 | 8.2889e-09 | 6.8475e-09 | 3.3731e-10 | 8.9472e-10 | 3.8673e-10 | 2.1265e-11 | 240675.437
330699.063 | 5.547e-09 | 6.5045e-09 | 1.8023e-10 | 8.2528e-09 | 6.8235e-09 | 3.3598e-10 | 8.9356e-10 | 3.8987e-10 | 2.1473e-11 | 240687.594
330711.219 | 5.4892e-09 | 6.4946e-09 | 1.7906e-10 | 8.1816e-09 | 6.7734e-09 | 3.381e-10 | 8.8831e-10 | 3.9129e-10 | 2.1331e-11 | 240699.75
330723.406 | 5.5404e-09 | 6.474e-09 | 1.7894e-10 | 8.1861e-09 | 6.8507e-09 | 3.3449e-10 | 8.9257e-10 | 3.8795e-10 | 2.1306e-11 | 240711.937
330735.563 | 5.5773e-09 | 6.4922e-09 | 1.8099e-10 | 8.3001e-09 | 6.802e-09 | 3.3738e-10 | 8.9268e-10 | 3.9081e-10 | 2.1316e-11 | 240724.094
330747.719 | 5.5212e-09 | 6.5155e-09 | 1.7998e-10 | 8.2507e-09 | 6.7628e-09 | 3.3497e-10 | 9.039e-10 | 3.9197e-10 | 2.1431e-11 | 240736.25
330759.906 | 5.5367e-09 | 6.4243e-09 | 1.7905e-10 | 8.2793e-09 | 6.7804e-09 | 3.3617e-10 | 9.0299e-10 | 3.8743e-10 | 2.1466e-11 | 240748.437
330772.063 | 5.5287e-09 | 6.4376e-09 | 1.7902e-10 | 8.3311e-09 | 6.7383e-09 | 3.3461e-10 | 8.9679e-10 | 3.8445e-10 | 2.1026e-11 | 240760.594
330784.219 | 5.4357e-09 | 6.4784e-09 | 1.7756e-10 | 8.322e-09 | 6.7289e-09 | 3.3156e-10 | 8.9364e-10 | 3.8567e-10 | 2.1266e-11 | 240772.75
330796.406 | 5.499e-09 | 6.502e-09 | 1.7793e-10 | 8.2815e-09 | 6.7304e-09 | 3.3204e-10 | 8.8873e-10 | 3.9067e-10 | 2.1233e-11 | 240784.937
330808.563 | 5.4479e-09 | 6.4267e-09 | 1.7771e-10 | 8.3697e-09 | 6.7508e-09 | 3.3657e-10 | 8.8718e-10 | 3.8768e-10 | 2.1214e-11 | 240797.094
330820.719 | 5.4605e-09 | 6.5387e-09 | 1.7867e-10 | 8.2539e-09 | 6.8387e-09 | 3.326e-10 | 8.9289e-10 | 3.8924e-10 | 2.1276e-11 | 240809.25
330832.906 | 5.4508e-09 | 6.4628e-09 | 1.7901e-10 | 8.221e-09 | 6.719e-09 | 3.3603e-10 | 8.8917e-10 | 3.9002e-10 | 2.1448e-11 | 240821.437
330845.063 | 5.4838e-09 | 6.4959e-09 | 1.8059e-10 | 8.256e-09 | 6.7858e-09 | 3.3536e-10 | 8.875e-10 | 3.87e-10 | 2.1344e-11 | 240833.594
330857.219 | 5.4629e-09 | 6.4709e-09 | 1.8029e-10 | 8.2122e-09 | 6.7892e-09 | 3.4014e-10 | 8.8967e-10 | 3.8695e-10 | 2.1466e-11 | 240845.75
330869.406 | 5.4357e-09 | 6.4967e-09 | 1.7725e-10 | 8.3611e-09 | 6.8035e-09 | 3.3796e-10 | 8.8821e-10 | 3.8545e-10 | 2.152e-11 | 240857.937
330881.563 | 5.4487e-09 | 6.5164e-09 | 1.7888e-10 | 8.2697e-09 | 6.7585e-09 | 3.3329e-10 | 9.0393e-10 | 3.9144e-10 | 2.1343e-11 | 240870.094
330893.719 | 5.4942e-09 | 6.5353e-09 | 1.8078e-10 | 8.2914e-09 | 6.7464e-09 | 3.3566e-10 | 8.9508e-10 | 3.9033e-10 | 2.1346e-11 | 240882.25
330905.906 | 5.5084e-09 | 6.5291e-09 | 1.8045e-10 | 8.2701e-09 | 6.7924e-09 | 3.3326e-10 | 8.8682e-10 | 3.8663e-10 | 2.1434e-11 | 240894.437
330918.063 | 5.5259e-09 | 6.4643e-09 | 1.8228e-10 | 8.2304e-09 | 6.7813e-09 | 3.3778e-10 | 8.9141e-10 | 3.874e-10 | 2.1256e-11 | 240906.594
330930.219 | 5.4349e-09 | 6.5127e-09 | 1.8045e-10 | 8.2545e-09 | 6.7756e-09 | 3.345e-10 | 9.0522e-10 | 3.8641e-10 | 2.1227e-11 | 240918.75
330942.406 | 5.4935e-09 | 6.4644e-09 | 1.7955e-10 | 8.2594e-09 | 6.7789e-09 | 3.3317e-10 | 8.9126e-10 | 3.9144e-10 | 2.0989e-11 | 240930.937
330954.563 | 5.5107e-09 | 6.4645e-09 | 1.7671e-10 | 8.1719e-09 | 6.7453e-09 | 3.339e-10 | 8.9245e-10 | 3.8716e-10 | 2.1311e-11 | 240943.094
330966.719 | 5.485e-09 | 6.5668e-09 | 1.8046e-10 | 8.3284e-09 | 6.7422e-09 | 3.3539e-10 | 8.8747e-10 | 3.9117e-10 | 2.1179e-11 | 240955.25
330978.906 | 5.517e-09 | 6.5219e-09 | 1.7926e-10 | 8.1961e-09 | 6.7571e-09 | 3.3713e-10 | 8.9492e-10 | 3.8785e-10 | 2.1137e-11 | 240967.437
330991.063 | 5.4411e-09 | 6.4724e-09 | 1.7699e-10 | 8.2472e-09 | 6.806e-09 | 3.3777e-10 | 8.8596e-10 | 3.9001e-10 | 2.1337e-11 | 240979.594
331003.25 | 5.4727e-09 | 6.5253e-09 | 1.7804e-10 | 8.2307e-09 | 6.8113e-09 | 3.4085e-10 | 9.0238e-10 | 3.8843e-10 | 2.1301e-11 | 240991.781
331015.406 | 5.5703e-09 | 6.5496e-09 | 1.8007e-10 | 8.234e-09 | 6.8324e-09 | 3.3118e-10 | 8.961e-10 | 3.8583e-10 | 2.137e-11 | 241003.937
331027.563 | 5.4729e-09 | 6.496e-09 | 1.7819e-10 | 8.2815e-09 | 6.8507e-09 | 3.3354e-10 | 8.848e-10 | 3.8398e-10 | 2.1157e-11 | 241016.094
331039.75 | 5.4174e-09 | 6.4519e-09 | 1.787e-10 | 8.1905e-09 | 6.7636e-09 | 3.3176e-10 | 8.9891e-10 | 3.8954e-10 | 2.1215e-11 | 241028.281
331051.906 | 5.4289e-09 | 6.5041e-09 | 1.7844e-10 | 8.2533e-09 | 6.7338e-09 | 3.346e-10 | 8.8722e-10 | 3.904e-10 | 2.1403e-11 | 241040.437
331064.063 | 5.4846e-09 | 6.499e-09 | 1.7839e-10 | 8.3354e-09 | 6.836e-09 | 3.3537e-10 | 8.9413e-10 | 3.8459e-10 | 2.1341e-11 | 241052.594
331076.25 | 5.5319e-09 | 6.5399e-09 | 1.7867e-10 | 8.3042e-09 | 6.81e-09 | 3.3396e-10 | 8.8565e-10 | 3.8386e-10 | 2.1079e-11 | 241064.781
331088.406 | 5.5235e-09 | 6.4887e-09 | 1.7861e-10 | 8.2797e-09 | 6.8158e-09 | 3.4038e-10 | 8.992e-10 | 3.8272e-10 | 2.1187e-11 | 241076.937
331100.563 | 5.4143e-09 | 6.4783e-09 | 1.7977e-10 | 8.221e-09 | 6.7704e-09 | 3.3443e-10 | 8.9776e-10 | 3.8893e-10 | 2.1103e-11 | 241089.094
331112.75 | 5.4969e-09 | 6.5076e-09 | 1.7943e-10 | 8.1659e-09 | 6.8332e-09 | 3.3587e-10 | 8.8507e-10 | 3.878e-10 | 2.1393e-11 | 241101.281
331124.906 | 5.4241e-09 | 6.5292e-09 | 1.7763e-10 | 8.3325e-09 | 6.7863e-09 | 3.3846e-10 | 8.9477e-10 | 3.857e-10 | 2.1358e-11 | 241113.437
331137.063 | 5.4698e-09 | 6.4915e-09 | 1.7797e-10 | 8.24e-09 | 6.7898e-09 | 3.3677e-10 | 8.9021e-10 | 3.8582e-10 | 2.1343e-11 | 241125.594
331149.25 | 5.4363e-09 | 6.5142e-09 | 1.7709e-10 | 8.1769e-09 | 6.7271e-09 | 3.3691e-10 | 8.746e-10 | 3.8618e-10 | 2.1186e-11 | 241137.781
331161.406 | 5.4424e-09 | 6.4487e-09 | 1.7602e-10 | 8.1961e-09 | 6.853e-09 | 3.372e-10 | 8.8609e-10 | 3.8794e-10 | 2.1153e-11 | 241149.937
331173.563 | 5.4921e-09 | 6.5963e-09 | 1.7886e-10 | 8.2013e-09 | 6.7402e-09 | 3.351e-10 | 9.0289e-10 | 3.8625e-10 | 2.1325e-11 | 241162.094
331185.75 | 5.466e-09 | 6.5451e-09 | 1.7895e-10 | 8.1976e-09 | 6.8235e-09 | 3.393e-10 | 8.9213e-10 | 3.8272e-10 | 2.1284e-11 | 241174.281
331197.906 | 5.4568e-09 | 6.4364e-09 | 1.8068e-10 | 8.2396e-09 | 6.819e-09 | 3.3544e-10 | 8.8421e-10 | 3.8296e-10 | 2.1256e-11 | 241186.437
331210.063 | 5.442e-09 | 6.5432e-09 | 1.7721e-10 | 8.1608e-09 | 6.7434e-09 | 3.3762e-10 | 8.8041e-10 | 3.8248e-10 | 2.1344e-11 | 241198.594
331222.25 | 5.5136e-09 | 6.5126e-09 | 1.7902e-10 | 8.1499e-09 | 6.8063e-09 | 3.3539e-10 | 8.8996e-10 | 3.8479e-10 | 2.0952e-11 | 241210.781
331234.406 | 5.4528e-09 | 6.4966e-09 | 1.7914e-10 | 8.2025e-09 | 6.7658e-09 | 3.3719e-10 | 8.9055e-10 | 3.8174e-10 | 2.1334e-11 | 241222.937
331246.563 | 5.4364e-09 | 6.519e-09 | 1.7754e-10 | 8.2022e-09 | 6.8044e-09 | 3.3443e-10 | 8.8384e-10 | 3.8376e-10 | 2.1401e-11 | 241235.094
331258.75 | 5.4961e-09 | 6.6291e-09 | 1.7863e-10 | 8.1988e-09 | 6.8641e-09 | 3.3307e-10 | 8.8241e-10 | 3.8508e-10 | 2.1217e-11 | 241247.281
331270.906 | 5.4371e-09 | 6.5715e-09 | 1.767e-10 | 8.1554e-09 | 6.7768e-09 | 3.3432e-10 | 8.8488e-10 | 3.8326e-10 | 2.112e-11 | 241259.437
331283.063 | 5.4711e-09 | 6.5765e-09 | 1.7865e-10 | 8.1968e-09 | 6.7081e-09 | 3.358e-10 | 8.7646e-10 | 3.7784e-10 | 2.1153e-11 | 241271.594
331295.25 | 5.4477e-09 | 6.4739e-09 | 1.7536e-10 | 8.0759e-09 | 6.7432e-09 | 3.2872e-10 | 8.7311e-10 | 3.799e-10 | 2.1067e-11 | 241283.781
331307.406 | 5.4541e-09 | 6.5524e-09 | 1.7832e-10 | 8.2312e-09 | 6.768e-09 | 3.3457e-10 | 8.7441e-10 | 3.847e-10 | 2.1317e-11 | 241295.937
331319.563 | 5.4959e-09 | 6.566e-09 | 1.7735e-10 | 8.0965e-09 | 6.6833e-09 | 3.3278e-10 | 8.7729e-10 | 3.8367e-10 | 2.0981e-11 | 241308.094
331331.75 | 5.4144e-09 | 6.5279e-09 | 1.7689e-10 | 8.1451e-09 | 6.7955e-09 | 3.3336e-10 | 8.857e-10 | 3.8265e-10 | 2.1144e-11 | 241320.281
331343.906 | 5.416e-09 | 6.5438e-09 | 1.7642e-10 | 8.0977e-09 | 6.7626e-09 | 3.3494e-10 | 8.736e-10 | 3.8558e-10 | 2.1363e-11 | 241332.437
331356.063 | 5.4058e-09 | 6.5535e-09 | 1.7819e-10 | 8.0837e-09 | 6.8278e-09 | 3.3277e-10 | 8.7292e-10 | 3.8425e-10 | 2.1013e-11 | 241344.594
331368.25 | 5.4591e-09 | 6.4475e-09 | 1.7806e-10 | 8.2246e-09 | 6.8165e-09 | 3.3716e-10 | 8.7917e-10 | 3.7889e-10 | 2.1073e-11 | 241356.781
331380.406 | 5.5019e-09 | 6.5816e-09 | 1.7726e-10 | 8.1648e-09 | 6.8293e-09 | 3.3332e-10 | 8.786e-10 | 3.8521e-10 | 2.1038e-11 | 241368.937
331392.594 | 5.4551e-09 | 6.5264e-09 | 1.7489e-10 | 8.0913e-09 | 6.7767e-09 | 3.3116e-10 | 8.8111e-10 | 3.8229e-10 | 2.1156e-11 | 241381.125
331404.75 | 5.3865e-09 | 6.5405e-09 | 1.7695e-10 | 8.109e-09 | 6.7782e-09 | 3.3642e-10 | 8.7575e-10 | 3.8228e-10 | 2.1161e-11 | 241393.281
331416.906 | 5.3907e-09 | 6.5683e-09 | 1.7664e-10 | 8.0675e-09 | 6.7564e-09 | 3.3546e-10 | 8.8591e-10 | 3.7827e-10 | 2.0953e-11 | 241405.437
331429.094 | 5.4114e-09 | 6.4434e-09 | 1.7574e-10 | 8.1489e-09 | 6.7614e-09 | 3.3533e-10 | 8.842e-10 | 3.8051e-10 | 2.1228e-11 | 241417.625
331441.25 | 5.4202e-09 | 6.5313e-09 | 1.7602e-10 | 8.0558e-09 | 6.735e-09 | 3.3108e-10 | 8.7935e-10 | 3.8321e-10 | 2.123e-11 | 241429.781
331453.406 | 5.442e-09 | 6.5604e-09 | 1.7823e-10 | 8.1496e-09 | 6.7276e-09 | 3.3336e-10 | 8.7132e-10 | 3.831e-10 | 2.124e-11 | 241441.937
331465.594 | 5.4482e-09 | 6.5741e-09 | 1.7603e-10 | 8.1081e-09 | 6.8232e-09 | 3.3619e-10 | 8.7518e-10 | 3.8308e-10 | 2.1156e-11 | 241454.125
331477.75 | 5.4911e-09 | 6.4694e-09 | 1.7484e-10 | 8.1521e-09 | 6.7399e-09 | 3.3532e-10 | 8.8007e-10 | 3.7694e-10 | 2.0883e-11 | 241466.281
331489.906 | 5.4179e-09 | 6.4599e-09 | 1.7739e-10 | 8.1838e-09 | 6.8054e-09 | 3.3392e-10 | 8.8402e-10 | 3.827e-10 | 2.1173e-11 | 241478.437
331502.094 | 5.4094e-09 | 6.454e-09 | 1.7605e-10 | 8.1346e-09 | 6.83e-09 | 3.3339e-10 | 8.7666e-10 | 3.7904e-10 | 2.1361e-11 | 241490.625
331514.25 | 5.3651e-09 | 6.4497e-09 | 1.7526e-10 | 8.0705e-09 | 6.6774e-09 | 3.3223e-10 | 8.8465e-10 | 3.8334e-10 | 2.1157e-11 | 241502.781
331526.406 | 5.4454e-09 | 6.559e-09 | 1.7792e-10 | 8.1736e-09 | 6.7018e-09 | 3.3381e-10 | 8.8704e-10 | 3.8131e-10 | 2.108e-11 | 241514.937
331538.594 | 5.3961e-09 | 6.4313e-09 | 1.7749e-10 | 8.017e-09 | 6.6684e-09 | 3.307e-10 | 8.804e-10 | 3.8035e-10 | 2.1199e-11 | 241527.125
331550.75 | 5.3637e-09 | 6.4335e-09 | 1.7466e-10 | 8.1313e-09 | 6.6915e-09 | 3.3007e-10 | 8.7026e-10 | 3.7769e-10 | 2.0954e-11 | 241539.281
331562.906 | 5.3804e-09 | 6.5172e-09 | 1.796e-10 | 8.0675e-09 | 6.7065e-09 | 3.3142e-10 | 8.7171e-10 | 3.8198e-10 | 2.1088e-11 | 241551.437
331575.094 | 5.3601e-09 | 6.5611e-09 | 1.785e-10 | 8.0563e-09 | 6.715e-09 | 3.3157e-10 | 8.7573e-10 | 3.8293e-10 | 2.102e-11 | 241563.625
331587.25 | 5.4021e-09 | 6.4607e-09 | 1.7639e-10 | 7.9746e-09 | 6.7599e-09 | 3.3476e-10 | 8.7009e-10 | 3.7876e-10 | 2.1239e-11 | 241575.781
331599.406 | 5.307e-09 | 6.5748e-09 | 1.781e-10 | 8.0859e-09 | 6.7766e-09 | 3.3166e-10 | 8.7815e-10 | 3.7823e-10 | 2.1052e-11 | 241587.937
331611.594 | 5.3428e-09 | 6.4531e-09 | 1.7906e-10 | 8.0715e-09 | 6.7174e-09 | 3.3125e-10 | 8.7419e-10 | 3.746e-10 | 2.1058e-11 | 241600.125
331623.75 | 5.4462e-09 | 6.496e-09 | 1.7636e-10 | 8.1253e-09 | 6.7398e-09 | 3.3024e-10 | 8.7225e-10 | 3.8318e-10 | 2.1292e-11 | 241612.281
331635.906 | 5.3926e-09 | 6.5124e-09 | 1.7631e-10 | 8.0968e-09 | 6.7726e-09 | 3.2865e-10 | 8.7325e-10 | 3.7952e-10 | 2.0915e-11 | 241624.437
331648.094 | 5.3174e-09 | 6.4831e-09 | 1.7562e-10 | 8.1662e-09 | 6.7856e-09 | 3.343e-10 | 8.7387e-10 | 3.8455e-10 | 2.1027e-11 | 241636.625
331660.25 | 5.3765e-09 | 6.5346e-09 | 1.7822e-10 | 8.0828e-09 | 6.7744e-09 | 3.3437e-10 | 8.7944e-10 | 3.7847e-10 | 2.1325e-11 | 241648.781
331672.406 | 5.423e-09 | 6.453e-09 | 1.768e-10 | 7.9874e-09 | 6.6783e-09 | 3.3356e-10 | 8.8443e-10 | 3.7782e-10 | 2.1176e-11 | 241660.937
331684.594 | 5.422e-09 | 6.489e-09 | 1.7625e-10 | 8.0894e-09 | 6.7234e-09 | 3.2933e-10 | 8.7311e-10 | 3.8383e-10 | 2.1032e-11 | 241673.125
331696.75 | 5.3669e-09 | 6.4648e-09 | 1.8e-10 | 8.1196e-09 | 6.7329e-09 | 3.3048e-10 | 8.8102e-10 | 3.8107e-10 | 2.1139e-11 | 241685.281
331708.906 | 5.3769e-09 | 6.4321e-09 | 1.7659e-10 | 8.0933e-09 | 6.7548e-09 | 3.3194e-10 | 8.8344e-10 | 3.8009e-10 | 2.0929e-11 | 241697.437
331721.094 | 5.3465e-09 | 6.485e-09 | 1.7699e-10 | 8.0645e-09 | 6.7196e-09 | 3.3311e-10 | 8.7654e-10 | 3.7865e-10 | 2.1161e-11 | 241709.625
331733.25 | 5.3012e-09 | 6.5024e-09 | 1.7758e-10 | 8.0246e-09 | 6.7466e-09 | 3.3253e-10 | 8.6815e-10 | 3.7858e-10 | 2.1157e-11 | 241721.781
331745.438 | 5.3758e-09 | 6.5062e-09 | 1.7632e-10 | 8.0966e-09 | 6.7703e-09 | 3.3105e-10 | 8.7613e-10 | 3.7919e-10 | 2.0961e-11 | 241733.969
331757.594 | 5.42e-09 | 6.4532e-09 | 1.7806e-10 | 8.0375e-09 | 6.7316e-09 | 3.3411e-10 | 8.655e-10 | 3.816e-10 | 2.1194e-11 | 241746.125
331769.75 | 5.4322e-09 | 6.4854e-09 | 1.7736e-10 | 8.1097e-09 | 6.7455e-09 | 3.3209e-10 | 8.7953e-10 | 3.8079e-10 | 2.1139e-11 | 241758.281
331781.938 | 5.3774e-09 | 6.5409e-09 | 1.7871e-10 | 8.0059e-09 | 6.7156e-09 | 3.3208e-10 | 8.8286e-10 | 3.7853e-10 | 2.1327e-11 | 241770.469
331794.094 | 5.3617e-09 | 6.4401e-09 | 1.7875e-10 | 8.0785e-09 | 6.7772e-09 | 3.3241e-10 | 8.7807e-10 | 3.8444e-10 | 2.117e-11 | 241782.625
331806.25 | 5.3556e-09 | 6.5138e-09 | 1.7918e-10 | 8.0253e-09 | 6.7915e-09 | 3.3244e-10 | 8.7956e-10 | 3.8079e-10 | 2.1055e-11 | 241794.781
331818.438 | 5.4098e-09 | 6.506e-09 | 1.7825e-10 | 8.0218e-09 | 6.7471e-09 | 3.2824e-10 | 8.786e-10 | 3.8201e-10 | 2.1143e-11 | 241806.969
331830.594 | 5.3426e-09 | 6.4486e-09 | 1.7686e-10 | 8.0878e-09 | 6.7684e-09 | 3.2938e-10 | 8.7721e-10 | 3.8396e-10 | 2.1093e-11 | 241819.125
331842.75 | 5.4138e-09 | 6.5519e-09 | 1.7833e-10 | 8.0556e-09 | 6.6898e-09 | 3.313e-10 | 8.7806e-10 | 3.8367e-10 | 2.1105e-11 | 241831.281
331854.938 | 5.429e-09 | 6.5505e-09 | 1.7828e-10 | 8.0193e-09 | 6.7029e-09 | 3.2996e-10 | 8.7266e-10 | 3.765e-10 | 2.0866e-11 | 241843.469
331867.094 | 5.3971e-09 | 6.516e-09 | 1.7792e-10 | 8.0011e-09 | 6.7337e-09 | 3.332e-10 | 8.6554e-10 | 3.7703e-10 | 2.1094e-11 | 241855.625
331879.25 | 5.3408e-09 | 6.4363e-09 | 1.7605e-10 | 8.035e-09 | 6.685e-09 | 3.3262e-10 | 8.7038e-10 | 3.7657e-10 | 2.1063e-11 | 241867.781
331891.438 | 5.3112e-09 | 6.4725e-09 | 1.7662e-10 | 8.1092e-09 | 6.6984e-09 | 3.2943e-10 | 8.6748e-10 | 3.7784e-10 | 2.1061e-11 | 241879.969
331903.594 | 5.3613e-09 | 6.4396e-09 | 1.7584e-10 | 7.9977e-09 | 6.7663e-09 | 3.3182e-10 | 8.7354e-10 | 3.7911e-10 | 2.106e-11 | 241892.125
331915.75 | 5.3323e-09 | 6.4619e-09 | 1.7535e-10 | 7.9887e-09 | 6.7174e-09 | 3.2931e-10 | 8.7393e-10 | 3.7734e-10 | 2.1098e-11 | 241904.281
331927.938 | 5.2719e-09 | 6.429e-09 | 1.7643e-10 | 7.9666e-09 | 6.7395e-09 | 3.3225e-10 | 8.7661e-10 | 3.7812e-10 | 2.1218e-11 | 241916.469
331940.094 | 5.3332e-09 | 6.4116e-09 | 1.7441e-10 | 8.0132e-09 | 6.6312e-09 | 3.3286e-10 | 8.6774e-10 | 3.808e-10 | 2.0916e-11 | 241928.625
331952.25 | 5.3733e-09 | 6.5021e-09 | 1.7751e-10 | 8.0506e-09 | 6.7568e-09 | 3.3348e-10 | 8.7221e-10 | 3.7829e-10 | 2.0993e-11 | 241940.781
331964.438 | 5.3389e-09 | 6.5077e-09 | 1.772e-10 | 8.036e-09 | 6.726e-09 | 3.2961e-10 | 8.7191e-10 | 3.7615e-10 | 2.1314e-11 | 241952.969
331976.594 | 5.3958e-09 | 6.504e-09 | 1.7759e-10 | 8.0159e-09 | 6.6687e-09 | 3.2996e-10 | 8.7327e-10 | 3.7843e-10 | 2.1157e-11 | 241965.125
331988.75 | 5.3744e-09 | 6.5323e-09 | 1.7889e-10 | 8.0396e-09 | 6.7694e-09 | 3.3339e-10 | 8.7137e-10 | 3.7822e-10 | 2.1085e-11 | 241977.281
332000.938 | 5.371e-09 | 6.5461e-09 | 1.7975e-10 | 8.0051e-09 | 6.7834e-09 | 3.2794e-10 | 8.7308e-10 | 3.786e-10 | 2.1135e-11 | 241989.469
332013.094 | 5.3541e-09 | 6.5177e-09 | 1.7698e-10 | 8.0157e-09 | 6.7776e-09 | 3.3532e-10 | 8.6629e-10 | 3.7824e-10 | 2.09e-11 | 242001.625
332025.25 | 5.2823e-09 | 6.4698e-09 | 1.7965e-10 | 8.0104e-09 | 6.7262e-09 | 3.3317e-10 | 8.6874e-10 | 3.7839e-10 | 2.0861e-11 | 242013.781
332037.438 | 5.4076e-09 | 6.4086e-09 | 1.7681e-10 | 8.0485e-09 | 6.7105e-09 | 3.3066e-10 | 8.6923e-10 | 3.7808e-10 | 2.106e-11 | 242025.969
332049.594 | 5.3748e-09 | 6.5038e-09 | 1.7643e-10 | 7.9594e-09 | 6.723e-09 | 3.2954e-10 | 8.7004e-10 | 3.7759e-10 | 2.1044e-11 | 242038.125
332061.75 | 5.3653e-09 | 6.4749e-09 | 1.7797e-10 | 8.0152e-09 | 6.7543e-09 | 3.3018e-10 | 8.7512e-10 | 3.792e-10 | 2.1042e-11 | 242050.281
332073.938 | 5.3534e-09 | 6.4568e-09 | 1.778e-10 | 8.051e-09 | 6.7134e-09 | 3.2948e-10 | 8.6541e-10 | 3.78e-10 | 2.1096e-11 | 242062.469
332086.094 | 5.3476e-09 | 6.4196e-09 | 1.7982e-10 | 8.0727e-09 | 6.7208e-09 | 3.3437e-10 | 8.7247e-10 | 3.8423e-10 | 2.1183e-11 | 242074.625
332098.25 | 5.4199e-09 | 6.4814e-09 | 1.766e-10 | 8.1394e-09 | 6.734e-09 | 3.3101e-10 | 8.7285e-10 | 3.823e-10 | 2.1155e-11 | 242086.781
332110.438 | 5.4112e-09 | 6.4502e-09 | 1.7871e-10 | 8.0275e-09 | 6.7549e-09 | 3.3236e-10 | 8.7832e-10 | 3.8289e-10 | 2.1098e-11 | 242098.969
332122.594 | 5.3741e-09 | 6.5718e-09 | 1.8003e-10 | 8.0702e-09 | 6.7468e-09 | 3.3643e-10 | 8.7246e-10 | 3.8209e-10 | 2.1341e-11 | 242111.125
332134.781 | 5.3868e-09 | 6.5015e-09 | 1.7927e-10 | 8.1444e-09 | 6.7038e-09 | 3.3125e-10 | 8.8167e-10 | 3.8115e-10 | 2.0979e-11 | 242123.312
332146.938 | 5.3364e-09 | 6.5793e-09 | 1.7831e-10 | 8.1707e-09 | 6.7675e-09 | 3.3722e-10 | 8.8737e-10 | 3.8269e-10 | 2.1377e-11 | 242135.469
332159.094 | 5.4164e-09 | 6.5662e-09 | 1.7774e-10 | 7.9907e-09 | 6.7142e-09 | 3.3617e-10 | 8.7792e-10 | 3.8472e-10 | 2.1246e-11 | 242147.625
332171.281 | 5.3766e-09 | 6.5106e-09 | 1.7669e-10 | 7.9631e-09 | 6.7684e-09 | 3.3377e-10 | 8.7571e-10 | 3.7785e-10 | 2.1426e-11 | 242159.812
332183.438 | 5.364e-09 | 6.563e-09 | 1.7769e-10 | 8.1139e-09 | 6.6883e-09 | 3.3286e-10 | 8.7583e-10 | 3.7882e-10 | 2.1111e-11 | 242171.969
332195.594 | 5.3355e-09 | 6.5112e-09 | 1.7951e-10 | 8.0648e-09 | 6.7233e-09 | 3.304e-10 | 8.6463e-10 | 3.7777e-10 | 2.1287e-11 | 242184.125
332207.781 | 5.3657e-09 | 6.4782e-09 | 1.7468e-10 | 8.002e-09 | 6.7138e-09 | 3.3391e-10 | 8.7539e-10 | 3.7997e-10 | 2.1235e-11 | 242196.312
332219.938 | 5.443e-09 | 6.4974e-09 | 1.7818e-10 | 8.0859e-09 | 6.7105e-09 | 3.3196e-10 | 8.7952e-10 | 3.781e-10 | 2.1258e-11 | 242208.469
332232.094 | 5.4181e-09 | 6.4685e-09 | 1.782e-10 | 8.1055e-09 | 6.7387e-09 | 3.3267e-10 | 8.7118e-10 | 3.764e-10 | 2.0999e-11 | 242220.625
332244.281 | 5.3885e-09 | 6.5335e-09 | 1.7577e-10 | 8.1132e-09 | 6.8186e-09 | 3.3187e-10 | 8.748e-10 | 3.8313e-10 | 2.1097e-11 | 242232.812
332256.438 | 5.3663e-09 | 6.5458e-09 | 1.7667e-10 | 8.0225e-09 | 6.6962e-09 | 3.3374e-10 | 8.7607e-10 | 3.8091e-10 | 2.1226e-11 | 242244.969
332268.594 | 5.4247e-09 | 6.5475e-09 | 1.7798e-10 | 8.0143e-09 | 6.7395e-09 | 3.2976e-10 | 8.7271e-10 | 3.8376e-10 | 2.1265e-11 | 242257.125
332280.781 | 5.3847e-09 | 6.5783e-09 | 1.7666e-10 | 8.0186e-09 | 6.7768e-09 | 3.3394e-10 | 8.7597e-10 | 3.7794e-10 | 2.1064e-11 | 242269.312
332292.938 | 5.3272e-09 | 6.5224e-09 | 1.7881e-10 | 8.0516e-09 | 6.7711e-09 | 3.3576e-10 | 8.7599e-10 | 3.7717e-10 | 2.1092e-11 | 242281.469
332305.094 | 5.3368e-09 | 6.5727e-09 | 1.7866e-10 | 8.0483e-09 | 6.7187e-09 | 3.347e-10 | 8.8154e-10 | 3.8073e-10 | 2.1006e-11 | 242293.625
332317.281 | 5.4117e-09 | 6.5213e-09 | 1.7687e-10 | 8.0784e-09 | 6.6772e-09 | 3.3267e-10 | 8.705e-10 | 3.7999e-10 | 2.1159e-11 | 242305.812
332329.438 | 5.3549e-09 | 6.4978e-09 | 1.7787e-10 | 8.0837e-09 | 6.7594e-09 | 3.3448e-10 | 8.8038e-10 | 3.8377e-10 | 2.1276e-11 | 242317.969
332341.594 | 5.2938e-09 | 6.5461e-09 | 1.7834e-10 | 8.0883e-09 | 6.6762e-09 | 3.3091e-10 | 8.7503e-10 | 3.752e-10 | 2.1449e-11 | 242330.125
332353.781 | 5.3239e-09 | 6.5038e-09 | 1.7695e-10 | 7.9527e-09 | 6.6859e-09 | 3.3127e-10 | 8.7013e-10 | 3.7921e-10 | 2.1017e-11 | 242342.312
332365.938 | 5.3619e-09 | 6.5279e-09 | 1.7723e-10 | 8.1105e-09 | 6.6521e-09 | 3.2997e-10 | 8.6738e-10 | 3.8087e-10 | 2.1168e-11 | 242354.469
332378.094 | 5.3313e-09 | 6.5046e-09 | 1.7684e-10 | 8.0002e-09 | 6.7e-09 | 3.3068e-10 | 8.7483e-10 | 3.778e-10 | 2.1026e-11 | 242366.625
332390.281 | 5.286e-09 | 6.4895e-09 | 1.7872e-10 | 8.0912e-09 | 6.6599e-09 | 3.3342e-10 | 8.644e-10 | 3.7658e-10 | 2.092e-11 | 242378.812
332402.438 | 5.3283e-09 | 6.4115e-09 | 1.7643e-10 | 8.0567e-09 | 6.615e-09 | 3.3249e-10 | 8.7511e-10 | 3.762e-10 | 2.1081e-11 | 242390.969
332414.594 | 5.3504e-09 | 6.5016e-09 | 1.7857e-10 | 7.9843e-09 | 6.708e-09 | 3.2947e-10 | 8.7007e-10 | 3.7993e-10 | 2.1009e-11 | 242403.125
332426.781 | 5.3084e-09 | 6.5045e-09 | 1.748e-10 | 8.0292e-09 | 6.6885e-09 | 3.2709e-10 | 8.6486e-10 | 3.7671e-10 | 2.111e-11 | 242415.312
332438.938 | 5.3396e-09 | 6.4953e-09 | 1.7739e-10 | 7.9932e-09 | 6.6458e-09 | 3.2893e-10 | 8.6925e-10 | 3.7749e-10 | 2.1364e-11 | 242427.469
332451.094 | 5.2829e-09 | 6.5272e-09 | 1.7581e-10 | 8.0759e-09 | 6.7337e-09 | 3.324e-10 | 8.7516e-10 | 3.7933e-10 | 2.0986e-11 | 242439.625
332463.281 | 5.288e-09 | 6.5062e-09 | 1.7669e-10 | 8.01e-09 | 6.6489e-09 | 3.2769e-10 | 8.7133e-10 | 3.7909e-10 | 2.1091e-11 | 242451.812
332475.438 | 5.3554e-09 | 6.519e-09 | 1.7908e-10 | 8.0813e-09 | 6.698e-09 | 3.3445e-10 | 8.646e-10 | 3.7434e-10 | 2.0964e-11 | 242463.969
332487.594 | 5.3559e-09 | 6.4535e-09 | 1.7534e-10 | 8.1172e-09 | 6.6614e-09 | 3.2507e-10 | 8.679e-10 | 3.7888e-10 | 2.0846e-11 | 242476.125
332499.781 | 5.3399e-09 | 6.4562e-09 | 1.7708e-10 | 8.0972e-09 | 6.6901e-09 | 3.3243e-10 | 8.7267e-10 | 3.7775e-10 | 2.1031e-11 | 242488.312
332511.938 | 5.3302e-09 | 6.5234e-09 | 1.7677e-10 | 8.0855e-09 | 6.5925e-09 | 3.3284e-10 | 8.7988e-10 | 3.769e-10 | 2.1161e-11 | 242500.469
332524.125 | 5.3469e-09 | 6.4132e-09 | 1.7664e-10 | 8.0488e-09 | 6.7268e-09 | 3.3076e-10 | 8.7871e-10 | 3.8172e-10 | 2.1037e-11 | 242512.656
332536.281 | 5.3162e-09 | 6.4867e-09 | 1.7712e-10 | 8.0843e-09 | 6.6891e-09 | 3.3e-10 | 8.8009e-10 | 3.7887e-10 | 2.0848e-11 | 242524.812
332548.438 | 5.3182e-09 | 6.4856e-09 | 1.7794e-10 | 8.0445e-09 | 6.6496e-09 | 3.2645e-10 | 8.6544e-10 | 3.7551e-10 | 2.124e-11 | 242536.969
332560.625 | 5.3249e-09 | 6.4841e-09 | 1.7601e-10 | 8.1125e-09 | 6.7033e-09 | 3.2751e-10 | 8.7304e-10 | 3.78e-10 | 2.1196e-11 | 242549.156
332572.781 | 5.3257e-09 | 6.4945e-09 | 1.7758e-10 | 7.9688e-09 | 6.7232e-09 | 3.3078e-10 | 8.687e-10 | 3.7589e-10 | 2.1002e-11 | 242561.312
332584.938 | 5.3225e-09 | 6.4591e-09 | 1.7741e-10 | 7.9861e-09 | 6.5877e-09 | 3.2645e-10 | 8.6182e-10 | 3.768e-10 | 2.0989e-11 | 242573.469
332597.125 | 5.2679e-09 | 6.4594e-09 | 1.7632e-10 | 7.9943e-09 | 6.6728e-09 | 3.2854e-10 | 8.7344e-10 | 3.7631e-10 | 2.1005e-11 | 242585.656
332609.281 | 5.3403e-09 | 6.4475e-09 | 1.7662e-10 | 7.9105e-09 | 6.6759e-09 | 3.266e-10 | 8.7035e-10 | 3.7651e-10 | 2.1032e-11 | 242597.812
332621.438 | 5.4052e-09 | 6.4658e-09 | 1.7795e-10 | 8.0492e-09 | 6.6487e-09 | 3.3364e-10 | 8.6649e-10 | 3.7691e-10 | 2.0903e-11 | 242609.969
332633.625 | 5.3561e-09 | 6.4132e-09 | 1.7647e-10 | 8.0406e-09 | 6.6829e-09 | 3.3072e-10 | 8.7748e-10 | 3.7675e-10 | 2.0909e-11 | 242622.156
332645.781 | 5.3093e-09 | 6.4957e-09 | 1.7491e-10 | 8.1098e-09 | 6.647e-09 | 3.2618e-10 | 8.7889e-10 | 3.8246e-10 | 2.1205e-11 | 242634.312
332657.938 | 5.3395e-09 | 6.4991e-09 | 1.7781e-10 | 8.0651e-09 | 6.6834e-09 | 3.2942e-10 | 8.69e-10 | 3.7949e-10 | 2.1108e-11 | 242646.469
332670.125 | 5.367e-09 | 6.4976e-09 | 1.7838e-10 | 8.1349e-09 | 6.7532e-09 | 3.3027e-10 | 8.9477e-10 | 3.8644e-10 | 2.1159e-11 | 242658.656
332682.281 | 5.3568e-09 | 6.4818e-09 | 1.7698e-10 | 8.0472e-09 | 6.7108e-09 | 3.3164e-10 | 8.6872e-10 | 3.8099e-10 | 2.0937e-11 | 242670.812
332694.438 | 5.3084e-09 | 6.4413e-09 | 1.7649e-10 | 8.0917e-09 | 6.731e-09 | 3.2971e-10 | 8.7679e-10 | 3.7698e-10 | 2.1125e-11 | 242682.969
332706.625 | 5.3663e-09 | 6.4201e-09 | 1.7788e-10 | 8.139e-09 | 6.704e-09 | 3.2815e-10 | 8.7373e-10 | 3.8133e-10 | 2.0811e-11 | 242695.156
332718.781 | 5.4187e-09 | 6.4291e-09 | 1.7597e-10 | 8.0251e-09 | 6.6955e-09 | 3.2944e-10 | 8.7824e-10 | 3.8374e-10 | 2.1101e-11 | 242707.312
332730.938 | 5.3535e-09 | 6.5033e-09 | 1.7753e-10 | 8.092e-09 | 6.6335e-09 | 3.3276e-10 | 8.7828e-10 | 3.8407e-10 | 2.0948e-11 | 242719.469
332743.125 | 5.3281e-09 | 6.4398e-09 | 1.7665e-10 | 8.0456e-09 | 6.6474e-09 | 3.3006e-10 | 8.731e-10 | 3.8287e-10 | 2.1175e-11 | 242731.656
332755.281 | 5.2782e-09 | 6.4587e-09 | 1.7636e-10 | 8.0946e-09 | 6.6818e-09 | 3.3294e-10 | 8.7437e-10 | 3.8056e-10 | 2.083e-11 | 242743.812
332767.438 | 5.3041e-09 | 6.5035e-09 | 1.7763e-10 | 8.0499e-09 | 6.7394e-09 | 3.3121e-10 | 8.74e-10 | 3.8751e-10 | 2.1377e-11 | 242755.969
332779.625 | 5.3506e-09 | 6.5439e-09 | 1.7757e-10 | 8.1479e-09 | 6.6789e-09 | 3.3235e-10 | 8.6922e-10 | 3.7877e-10 | 2.1125e-11 | 242768.156
332791.781 | 5.3538e-09 | 6.5041e-09 | 1.7774e-10 | 8.1089e-09 | 6.7505e-09 | 3.3103e-10 | 8.7309e-10 | 3.8204e-10 | 2.104e-11 | 242780.312
332803.938 | 5.2926e-09 | 6.5084e-09 | 1.7796e-10 | 8.0762e-09 | 6.7073e-09 | 3.3207e-10 | 8.7509e-10 | 3.7918e-10 | 2.086e-11 | 242792.469
332816.125 | 5.3409e-09 | 6.4933e-09 | 1.7776e-10 | 8.0494e-09 | 6.7212e-09 | 3.2932e-10 | 8.7441e-10 | 3.7929e-10 | 2.1169e-11 | 242804.656
332828.281 | 5.3674e-09 | 6.4881e-09 | 1.7838e-10 | 8.1096e-09 | 6.7361e-09 | 3.2767e-10 | 8.7662e-10 | 3.8274e-10 | 2.1155e-11 | 242816.812
332840.438 | 5.3225e-09 | 6.421e-09 | 1.7642e-10 | 8.1028e-09 | 6.6703e-09 | 3.2586e-10 | 8.6797e-10 | 3.8091e-10 | 2.0922e-11 | 242828.969
332852.625 | 5.35e-09 | 6.4967e-09 | 1.7759e-10 | 8.1091e-09 | 6.7675e-09 | 3.2844e-10 | 8.6828e-10 | 3.7827e-10 | 2.096e-11 | 242841.156
332864.781 | 5.3399e-09 | 6.4722e-09 | 1.7724e-10 | 8.1903e-09 | 6.6928e-09 | 3.3195e-10 | 8.7333e-10 | 3.8115e-10 | 2.1116e-11 | 242853.312
332876.938 | 5.2927e-09 | 6.4249e-09 | 1.7836e-10 | 8.0342e-09 | 6.7063e-09 | 3.3413e-10 | 8.7209e-10 | 3.7945e-10 | 2.0765e-11 | 242865.469
332889.125 | 5.3776e-09 | 6.4446e-09 | 1.7534e-10 | 8.0032e-09 | 6.6604e-09 | 3.3048e-10 | 8.7002e-10 | 3.8032e-10 | 2.0904e-11 | 242877.656
332901.281 | 5.3379e-09 | 6.5136e-09 | 1.7785e-10 | 7.9769e-09 | 6.6887e-09 | 3.3248e-10 | 8.6857e-10 | 3.7425e-10 | 2.0947e-11 | 242889.812
332913.469 | 5.3778e-09 | 6.4839e-09 | 1.7688e-10 | 8.0346e-09 | 6.7182e-09 | 3.3057e-10 | 8.6257e-10 | 3.8092e-10 | 2.0847e-11 | 242902
332925.625 | 5.3098e-09 | 6.4421e-09 | 1.7665e-10 | 8.1008e-09 | 6.6409e-09 | 3.3058e-10 | 8.6775e-10 | 3.7755e-10 | 2.1007e-11 | 242914.156
332937.781 | 5.3482e-09 | 6.4242e-09 | 1.7851e-10 | 8.025e-09 | 6.6463e-09 | 3.2957e-10 | 8.6774e-10 | 3.8015e-10 | 2.0762e-11 | 242926.312
332949.969 | 5.2885e-09 | 6.4804e-09 | 1.7765e-10 | 8.035e-09 | 6.6739e-09 | 3.308e-10 | 8.6671e-10 | 3.7793e-10 | 2.0796e-11 | 242938.5
332962.125 | 5.3211e-09 | 6.5047e-09 | 1.764e-10 | 8.0435e-09 | 6.6855e-09 | 3.2774e-10 | 8.6071e-10 | 3.7686e-10 | 2.1009e-11 | 242950.656
332974.281 | 5.263e-09 | 6.3818e-09 | 1.758e-10 | 8.0498e-09 | 6.7267e-09 | 3.3039e-10 | 8.6723e-10 | 3.8147e-10 | 2.0974e-11 | 242962.812
332986.469 | 5.2583e-09 | 6.4815e-09 | 1.7649e-10 | 8.0404e-09 | 6.6679e-09 | 3.3061e-10 | 8.7593e-10 | 3.8046e-10 | 2.1087e-11 | 242975
332998.625 | 5.3563e-09 | 6.5098e-09 | 1.7522e-10 | 8.0437e-09 | 6.7149e-09 | 3.2899e-10 | 8.6537e-10 | 3.7785e-10 | 2.109e-11 | 242987.156
333010.781 | 5.3021e-09 | 6.5153e-09 | 1.7509e-10 | 8.048e-09 | 6.6653e-09 | 3.2936e-10 | 8.6394e-10 | 3.7855e-10 | 2.0945e-11 | 242999.312
333022.969 | 5.4065e-09 | 6.3733e-09 | 1.7659e-10 | 8.0651e-09 | 6.712e-09 | 3.311e-10 | 8.6514e-10 | 3.7955e-10 | 2.1179e-11 | 243011.5
333035.125 | 5.3188e-09 | 6.4334e-09 | 1.7584e-10 | 8.0364e-09 | 6.709e-09 | 3.27e-10 | 8.7411e-10 | 3.7612e-10 | 2.1058e-11 | 243023.656
333047.281 | 5.3065e-09 | 6.5408e-09 | 1.7546e-10 | 8.0789e-09 | 6.6824e-09 | 3.2834e-10 | 8.6637e-10 | 3.7756e-10 | 2.1054e-11 | 243035.812
333059.469 | 5.3332e-09 | 6.5182e-09 | 1.7554e-10 | 8.0971e-09 | 6.6349e-09 | 3.3072e-10 | 8.6818e-10 | 3.7643e-10 | 2.1028e-11 | 243048
333071.625 | 5.2989e-09 | 6.5024e-09 | 1.7693e-10 | 8.0869e-09 | 6.7345e-09 | 3.3016e-10 | 8.7233e-10 | 3.8424e-10 | 2.0936e-11 | 243060.156
333083.781 | 5.3422e-09 | 6.4212e-09 | 1.7567e-10 | 7.9516e-09 | 6.6064e-09 | 3.2996e-10 | 8.6499e-10 | 3.7468e-10 | 2.0988e-11 | 243072.312
333095.969 | 5.2787e-09 | 6.452e-09 | 1.7659e-10 | 8.033e-09 | 6.6073e-09 | 3.2838e-10 | 8.6328e-10 | 3.7722e-10 | 2.1004e-11 | 243084.5
333108.125 | 5.2777e-09 | 6.5455e-09 | 1.7615e-10 | 8.0519e-09 | 6.6462e-09 | 3.3054e-10 | 8.6157e-10 | 3.7729e-10 | 2.0991e-11 | 243096.656
333120.281 | 5.3834e-09 | 6.4512e-09 | 1.7471e-10 | 8.0064e-09 | 6.691e-09 | 3.2906e-10 | 8.6992e-10 | 3.7796e-10 | 2.0851e-11 | 243108.812
333132.469 | 5.2765e-09 | 6.3649e-09 | 1.7668e-10 | 7.953e-09 | 6.6419e-09 | 3.2883e-10 | 8.6827e-10 | 3.7703e-10 | 2.0978e-11 | 243121
333144.625 | 5.3371e-09 | 6.3936e-09 | 1.7542e-10 | 8.0982e-09 | 6.6966e-09 | 3.2806e-10 | 8.6505e-10 | 3.7629e-10 | 2.0948e-11 | 243133.156
333156.781 | 5.3521e-09 | 6.3747e-09 | 1.7492e-10 | 7.93e-09 | 6.6744e-09 | 3.3004e-10 | 8.6362e-10 | 3.7626e-10 | 2.1057e-11 | 243145.312
333168.969 | 5.3294e-09 | 6.4544e-09 | 1.7414e-10 | 8.0145e-09 | 6.5771e-09 | 3.2956e-10 | 8.6523e-10 | 3.7792e-10 | 2.1042e-11 | 243157.5
333181.125 | 5.3133e-09 | 6.3842e-09 | 1.7523e-10 | 7.9796e-09 | 6.6861e-09 | 3.3347e-10 | 8.7184e-10 | 3.7331e-10 | 2.1017e-11 | 243169.656
333193.281 | 5.3196e-09 | 6.4621e-09 | 1.7687e-10 | 8.0075e-09 | 6.6548e-09 | 3.3388e-10 | 8.645e-10 | 3.7255e-10 | 2.0855e-11 | 243181.812
333205.469 | 5.3603e-09 | 6.4133e-09 | 1.7733e-10 | 8.0565e-09 | 6.6261e-09 | 3.2884e-10 | 8.7017e-10 | 3.7769e-10 | 2.0994e-11 | 243194
333217.625 | 5.2784e-09 | 6.3768e-09 | 1.7473e-10 | 8.047e-09 | 6.6384e-09 | 3.2707e-10 | 8.6339e-10 | 3.7651e-10 | 2.0877e-11 | 243206.156
333229.781 | 5.361e-09 | 6.4501e-09 | 1.7527e-10 | 8.0243e-09 | 6.6421e-09 | 3.2804e-10 | 8.7291e-10 | 3.8312e-10 | 2.0934e-11 | 243218.312
333241.969 | 5.3616e-09 | 6.4436e-09 | 1.7462e-10 | 8.0427e-09 | 6.6085e-09 | 3.2827e-10 | 8.6472e-10 | 3.7431e-10 | 2.0558e-11 | 243230.5
333254.125 | 5.2436e-09 | 6.4242e-09 | 1.7528e-10 | 7.9763e-09 | 6.6352e-09 | 3.2819e-10 | 8.6789e-10 | 3.7558e-10 | 2.085e-11 | 243242.656
333266.313 | 5.3855e-09 | 6.4685e-09 | 1.7429e-10 | 7.9573e-09 | 6.6265e-09 | 3.268e-10 | 8.7033e-10 | 3.798e-10 | 2.0996e-11 | 243254.844
333278.469 | 5.3086e-09 | 6.467e-09 | 1.7638e-10 | 7.9546e-09 | 6.6283e-09 | 3.2977e-10 | 8.7019e-10 | 3.7606e-10 | 2.0709e-11 | 243267
333290.625 | 5.3305e-09 | 6.4657e-09 | 1.7685e-10 | 7.9884e-09 | 6.6666e-09 | 3.3143e-10 | 8.7719e-10 | 3.7559e-10 | 2.1086e-11 | 243279.156
333302.813 | 5.3095e-09 | 6.4421e-09 | 1.763e-10 | 8.0164e-09 | 6.6857e-09 | 3.3125e-10 | 8.6753e-10 | 3.7823e-10 | 2.1116e-11 | 243291.344
333314.969 | 5.2525e-09 | 6.4454e-09 | 1.7551e-10 | 7.9223e-09 | 6.6562e-09 | 3.254e-10 | 8.5932e-10 | 3.7244e-10 | 2.0726e-11 | 243303.5
333327.125 | 5.2829e-09 | 6.4944e-09 | 1.7668e-10 | 8.0179e-09 | 6.7004e-09 | 3.3056e-10 | 8.6455e-10 | 3.7755e-10 | 2.0914e-11 | 243315.656
333339.313 | 5.3211e-09 | 6.4405e-09 | 1.7678e-10 | 8.0119e-09 | 6.6652e-09 | 3.272e-10 | 8.6565e-10 | 3.7851e-10 | 2.085e-11 | 243327.844
333351.469 | 5.3095e-09 | 6.4301e-09 | 1.7561e-10 | 7.9735e-09 | 6.6651e-09 | 3.29e-10 | 8.7592e-10 | 3.7361e-10 | 2.0881e-11 | 243340
333363.625 | 5.3438e-09 | 6.481e-09 | 1.7841e-10 | 8.0562e-09 | 6.6533e-09 | 3.3073e-10 | 8.5812e-10 | 3.7399e-10 | 2.0995e-11 | 243352.156
333375.813 | 5.3344e-09 | 6.4674e-09 | 1.7651e-10 | 7.9902e-09 | 6.6775e-09 | 3.2799e-10 | 8.7733e-10 | 3.7339e-10 | 2.1041e-11 | 243364.344
333387.969 | 5.2972e-09 | 6.5042e-09 | 1.7498e-10 | 7.9315e-09 | 6.6582e-09 | 3.2939e-10 | 8.5664e-10 | 3.7652e-10 | 2.0578e-11 | 243376.5
333400.125 | 5.3034e-09 | 6.4179e-09 | 1.7713e-10 | 8.0483e-09 | 6.6305e-09 | 3.2921e-10 | 8.7108e-10 | 3.7237e-10 | 2.0866e-11 | 243388.656
333412.313 | 5.3183e-09 | 6.4799e-09 | 1.7622e-10 | 8.0625e-09 | 6.702e-09 | 3.3204e-10 | 8.6605e-10 | 3.7828e-10 | 2.0919e-11 | 243400.844
333424.469 | 5.3817e-09 | 6.3834e-09 | 1.7718e-10 | 7.9372e-09 | 6.6681e-09 | 3.2497e-10 | 8.6376e-10 | 3.7551e-10 | 2.112e-11 | 243413
333436.625 | 5.3132e-09 | 6.4964e-09 | 1.774e-10 | 7.9568e-09 | 6.6403e-09 | 3.3103e-10 | 8.6039e-10 | 3.7612e-10 | 2.1072e-11 | 243425.156
333448.813 | 5.2402e-09 | 6.4651e-09 | 1.767e-10 | 7.9424e-09 | 6.6602e-09 | 3.3096e-10 | 8.6771e-10 | 3.7897e-10 | 2.0959e-11 | 243437.344
333460.969 | 5.3236e-09 | 6.4571e-09 | 1.7632e-10 | 7.9762e-09 | 6.6858e-09 | 3.2962e-10 | 8.6324e-10 | 3.7456e-10 | 2.083e-11 | 243449.5
333473.125 | 5.2864e-09 | 6.5171e-09 | 1.7526e-10 | 7.9771e-09 | 6.6705e-09 | 3.3053e-10 | 8.6031e-10 | 3.7774e-10 | 2.084e-11 | 243461.656
333485.313 | 5.3144e-09 | 6.4256e-09 | 1.76e-10 | 8.0118e-09 | 6.721e-09 | 3.2714e-10 | 8.6854e-10 | 3.7239e-10 | 2.0983e-11 | 243473.844
333497.469 | 5.2933e-09 | 6.4465e-09 | 1.7443e-10 | 8.004e-09 | 6.7073e-09 | 3.2833e-10 | 8.6281e-10 | 3.8018e-10 | 2.0916e-11 | 243486
333509.625 | 5.2597e-09 | 6.4549e-09 | 1.7696e-10 | 8.0633e-09 | 6.6235e-09 | 3.312e-10 | 8.6296e-10 | 3.8024e-10 | 2.1007e-11 | 243498.156
333521.813 | 5.3244e-09 | 6.3904e-09 | 1.7768e-10 | 7.8972e-09 | 6.705e-09 | 3.3122e-10 | 8.5898e-10 | 3.7187e-10 | 2.0704e-11 | 243510.344
333533.969 | 5.3178e-09 | 6.46e-09 | 1.7632e-10 | 7.9616e-09 | 6.6871e-09 | 3.2731e-10 | 8.6199e-10 | 3.7743e-10 | 2.0972e-11 | 243522.5
333546.125 | 5.3075e-09 | 6.5038e-09 | 1.7518e-10 | 7.9916e-09 | 6.6409e-09 | 3.2785e-10 | 8.6831e-10 | 3.7507e-10 | 2.0716e-11 | 243534.656
333558.313 | 5.2696e-09 | 6.423e-09 | 1.7548e-10 | 7.9792e-09 | 6.7103e-09 | 3.3054e-10 | 8.6605e-10 | 3.7696e-10 | 2.075e-11 | 243546.844
333570.469 | 5.2819e-09 | 6.5057e-09 | 1.75e-10 | 7.9661e-09 | 6.6934e-09 | 3.3143e-10 | 8.6025e-10 | 3.7679e-10 | 2.0986e-11 | 243559
333582.625 | 5.2423e-09 | 6.4719e-09 | 1.7754e-10 | 7.9507e-09 | 6.6915e-09 | 3.2856e-10 | 8.748e-10 | 3.7483e-10 | 2.0936e-11 | 243571.156
333594.813 | 5.3238e-09 | 6.3567e-09 | 1.7881e-10 | 7.9831e-09 | 6.6898e-09 | 3.2908e-10 | 8.5996e-10 | 3.7825e-10 | 2.0989e-11 | 243583.344
333606.969 | 5.3797e-09 | 6.4169e-09 | 1.7585e-10 | 7.9732e-09 | 6.6711e-09 | 3.3072e-10 | 8.6512e-10 | 3.762e-10 | 2.0785e-11 | 243595.5
333619.125 | 5.3185e-09 | 6.4117e-09 | 1.7709e-10 | 8.0962e-09 | 6.6397e-09 | 3.2866e-10 | 8.7235e-10 | 3.7486e-10 | 2.103e-11 | 243607.656
333631.313 | 5.3031e-09 | 6.3589e-09 | 1.7772e-10 | 8.0491e-09 | 6.6481e-09 | 3.2852e-10 | 8.6919e-10 | 3.7614e-10 | 2.0937e-11 | 243619.844
333643.469 | 5.316e-09 | 6.4837e-09 | 1.7502e-10 | 7.9642e-09 | 6.6193e-09 | 3.2611e-10 | 8.6233e-10 | 3.7338e-10 | 2.088e-11 | 243632
333655.656 | 5.2581e-09 | 6.3775e-09 | 1.7566e-10 | 7.9232e-09 | 6.6829e-09 | 3.2699e-10 | 8.6882e-10 | 3.7295e-10 | 2.0662e-11 | 243644.187
333667.813 | 5.2725e-09 | 6.4233e-09 | 1.7754e-10 | 7.9576e-09 | 6.6249e-09 | 3.3037e-10 | 8.6336e-10 | 3.7693e-10 | 2.135e-11 | 243656.344
333679.969 | 5.3053e-09 | 6.4326e-09 | 1.7813e-10 | 7.9298e-09 | 6.6163e-09 | 3.3218e-10 | 8.7299e-10 | 3.7326e-10 | 2.092e-11 | 243668.5
333692.156 | 5.3004e-09 | 6.4529e-09 | 1.77e-10 | 8.018e-09 | 6.6201e-09 | 3.3158e-10 | 8.6676e-10 | 3.7573e-10 | 2.0935e-11 | 243680.687
333704.313 | 5.3724e-09 | 6.5115e-09 | 1.7876e-10 | 8.0526e-09 | 6.6662e-09 | 3.2912e-10 | 8.6401e-10 | 3.7285e-10 | 2.0894e-11 | 243692.844
333716.469 | 5.3387e-09 | 6.4405e-09 | 1.7632e-10 | 8.0264e-09 | 6.6234e-09 | 3.3434e-10 | 8.6554e-10 | 3.7556e-10 | 2.0661e-11 | 243705
333728.656 | 5.3517e-09 | 6.3997e-09 | 1.7782e-10 | 8.1211e-09 | 6.6296e-09 | 3.3159e-10 | 8.775e-10 | 3.8069e-10 | 2.0896e-11 | 243717.187
333740.813 | 5.3197e-09 | 6.4573e-09 | 1.7762e-10 | 7.9968e-09 | 6.6735e-09 | 3.2778e-10 | 8.7451e-10 | 3.7823e-10 | 2.1093e-11 | 243729.344
333752.969 | 5.3146e-09 | 6.4721e-09 | 1.7708e-10 | 8.0622e-09 | 6.629e-09 | 3.3253e-10 | 8.7199e-10 | 3.8105e-10 | 2.0928e-11 | 243741.5
333765.156 | 5.3175e-09 | 6.4572e-09 | 1.7656e-10 | 8.0176e-09 | 6.6566e-09 | 3.2933e-10 | 8.7927e-10 | 3.7941e-10 | 2.0946e-11 | 243753.687
333777.313 | 5.3218e-09 | 6.4417e-09 | 1.7632e-10 | 8.0533e-09 | 6.6828e-09 | 3.2933e-10 | 8.7526e-10 | 3.7559e-10 | 2.1004e-11 | 243765.844
333789.469 | 5.2798e-09 | 6.4348e-09 | 1.7712e-10 | 8.0501e-09 | 6.6779e-09 | 3.2792e-10 | 8.7944e-10 | 3.763e-10 | 2.0967e-11 | 243778
333801.656 | 5.2928e-09 | 6.4896e-09 | 1.7714e-10 | 8.0912e-09 | 6.6804e-09 | 3.3267e-10 | 8.798e-10 | 3.8257e-10 | 2.11e-11 | 243790.187
333813.813 | 5.3171e-09 | 6.469e-09 | 1.7627e-10 | 7.992e-09 | 6.729e-09 | 3.3265e-10 | 8.7249e-10 | 3.7921e-10 | 2.1045e-11 | 243802.344
333825.969 | 5.2587e-09 | 6.4775e-09 | 1.7814e-10 | 7.952e-09 | 6.584e-09 | 3.3173e-10 | 8.7681e-10 | 3.7482e-10 | 2.1044e-11 | 243814.5
333838.156 | 5.3523e-09 | 6.4551e-09 | 1.7614e-10 | 8.0832e-09 | 6.6577e-09 | 3.3141e-10 | 8.6471e-10 | 3.7499e-10 | 2.0967e-11 | 243826.687
333850.313 | 5.3458e-09 | 6.5248e-09 | 1.7947e-10 | 8.0672e-09 | 6.6242e-09 | 3.3009e-10 | 8.6646e-10 | 3.8029e-10 | 2.1013e-11 | 243838.844
333862.469 | 5.2549e-09 | 6.3975e-09 | 1.7761e-10 | 8.0525e-09 | 6.6398e-09 | 3.3265e-10 | 8.7527e-10 | 3.7775e-10 | 2.1151e-11 | 243851
333874.656 | 5.3106e-09 | 6.466e-09 | 1.7606e-10 | 8.0205e-09 | 6.7358e-09 | 3.3012e-10 | 8.6846e-10 | 3.7908e-10 | 2.0878e-11 | 243863.187
333886.813 | 5.2981e-09 | 6.4464e-09 | 1.785e-10 | 8.1639e-09 | 6.6671e-09 | 3.2853e-10 | 8.7303e-10 | 3.7509e-10 | 2.0893e-11 | 243875.344
333898.969 | 5.3084e-09 | 6.3699e-09 | 1.767e-10 | 8.0147e-09 | 6.6388e-09 | 3.3581e-10 | 8.7014e-10 | 3.8085e-10 | 2.099e-11 | 243887.5
333911.156 | 5.439e-09 | 6.3793e-09 | 1.7648e-10 | 8.0316e-09 | 6.6677e-09 | 3.3063e-10 | 8.749e-10 | 3.7526e-10 | 2.0842e-11 | 243899.687
333923.313 | 5.3394e-09 | 6.4653e-09 | 1.7543e-10 | 8.0359e-09 | 6.7084e-09 | 3.3267e-10 | 8.7042e-10 | 3.8014e-10 | 2.1005e-11 | 243911.844
333935.469 | 5.3253e-09 | 6.4407e-09 | 1.7666e-10 | 7.9601e-09 | 6.6657e-09 | 3.3363e-10 | 8.7507e-10 | 3.7646e-10 | 2.0809e-11 | 243924
333947.656 | 5.3761e-09 | 6.5053e-09 | 1.7878e-10 | 8.0505e-09 | 6.7424e-09 | 3.317e-10 | 8.6185e-10 | 3.7929e-10 | 2.0944e-11 | 243936.187
333959.813 | 5.2985e-09 | 6.5082e-09 | 1.7742e-10 | 7.9911e-09 | 6.6919e-09 | 3.335e-10 | 8.6791e-10 | 3.7444e-10 | 2.1093e-11 | 243948.344
333971.969 | 5.3115e-09 | 6.4616e-09 | 1.7771e-10 | 7.9909e-09 | 6.6243e-09 | 3.2841e-10 | 8.6969e-10 | 3.7868e-10 | 2.0979e-11 | 243960.5
333984.156 | 5.2741e-09 | 6.4754e-09 | 1.7718e-10 | 8.0003e-09 | 6.6511e-09 | 3.2689e-10 | 8.7288e-10 | 3.7237e-10 | 2.0813e-11 | 243972.687
333996.313 | 5.2715e-09 | 6.4294e-09 | 1.7639e-10 | 8.007e-09 | 6.6357e-09 | 3.3081e-10 | 8.6889e-10 | 3.7299e-10 | 2.0911e-11 | 243984.844
334008.469 | 5.2994e-09 | 6.4625e-09 | 1.7828e-10 | 8.0517e-09 | 6.6703e-09 | 3.2837e-10 | 8.6835e-10 | 3.7507e-10 | 2.0823e-11 | 243997
334020.656 | 5.3865e-09 | 6.4756e-09 | 1.77e-10 | 7.9767e-09 | 6.6839e-09 | 3.3032e-10 | 8.7579e-10 | 3.769e-10 | 2.1082e-11 | 244009.187
334032.813 | 5.34e-09 | 6.5268e-09 | 1.7733e-10 | 8.0336e-09 | 6.6966e-09 | 3.3112e-10 | 8.7648e-10 | 3.7853e-10 | 2.0937e-11 | 244021.344
334045 | 5.3023e-09 | 6.4936e-09 | 1.759e-10 | 8.1148e-09 | 6.7015e-09 | 3.291e-10 | 8.6462e-10 | 3.7636e-10 | 2.0873e-11 | 244033.531
334057.156 | 5.3517e-09 | 6.3609e-09 | 1.7653e-10 | 8.003e-09 | 6.6953e-09 | 3.3094e-10 | 8.6499e-10 | 3.8193e-10 | 2.0818e-11 | 244045.687
334069.313 | 5.2809e-09 | 6.4269e-09 | 1.7752e-10 | 8.011e-09 | 6.7349e-09 | 3.2864e-10 | 8.615e-10 | 3.7797e-10 | 2.0839e-11 | 244057.844
334081.5 | 5.308e-09 | 6.4872e-09 | 1.7663e-10 | 8.0441e-09 | 6.6159e-09 | 3.2833e-10 | 8.5706e-10 | 3.7887e-10 | 2.0838e-11 | 244070.031
334093.656 | 5.3752e-09 | 6.3762e-09 | 1.7614e-10 | 8.0444e-09 | 6.7078e-09 | 3.328e-10 | 8.6733e-10 | 3.786e-10 | 2.0947e-11 | 244082.187
334105.813 | 5.3482e-09 | 6.4633e-09 | 1.7642e-10 | 8.0812e-09 | 6.6761e-09 | 3.291e-10 | 8.7039e-10 | 3.7604e-10 | 2.0984e-11 | 244094.344
334118 | 5.319e-09 | 6.4484e-09 | 1.7789e-10 | 7.9525e-09 | 6.6602e-09 | 3.3182e-10 | 8.769e-10 | 3.7625e-10 | 2.0884e-11 | 244106.531
334130.156 | 5.2701e-09 | 6.3682e-09 | 1.7776e-10 | 8.0608e-09 | 6.6825e-09 | 3.2583e-10 | 8.7244e-10 | 3.7525e-10 | 2.0922e-11 | 244118.687
334142.313 | 5.2736e-09 | 6.4513e-09 | 1.7756e-10 | 8.1551e-09 | 6.6584e-09 | 3.3155e-10 | 8.7384e-10 | 3.839e-10 | 2.0957e-11 | 244130.844
334154.5 | 5.3178e-09 | 6.4606e-09 | 1.7765e-10 | 7.9618e-09 | 6.6878e-09 | 3.2853e-10 | 8.7167e-10 | 3.7756e-10 | 2.1075e-11 | 244143.031
334166.656 | 5.3048e-09 | 6.5151e-09 | 1.78e-10 | 8.0323e-09 | 6.6553e-09 | 3.2988e-10 | 8.7713e-10 | 3.7945e-10 | 2.093e-11 | 244155.187
334178.813 | 5.3223e-09 | 6.4952e-09 | 1.7624e-10 | 7.9868e-09 | 6.5923e-09 | 3.2849e-10 | 8.6788e-10 | 3.763e-10 | 2.0796e-11 | 244167.344
334191 | 5.281e-09 | 6.3764e-09 | 1.7811e-10 | 8.0433e-09 | 6.6738e-09 | 3.3297e-10 | 8.6921e-10 | 3.8106e-10 | 2.1155e-11 | 244179.531
334203.156 | 5.2417e-09 | 6.5139e-09 | 1.7653e-10 | 8.1138e-09 | 6.6293e-09 | 3.2752e-10 | 8.6927e-10 | 3.7966e-10 | 2.106e-11 | 244191.687
334215.313 | 5.2959e-09 | 6.478e-09 | 1.7628e-10 | 7.9297e-09 | 6.6648e-09 | 3.2785e-10 | 8.6942e-10 | 3.7585e-10 | 2.0831e-11 | 244203.844
334227.5 | 5.3012e-09 | 6.3786e-09 | 1.7612e-10 | 8.0508e-09 | 6.6168e-09 | 3.2988e-10 | 8.6765e-10 | 3.7753e-10 | 2.088e-11 | 244216.031
334239.656 | 5.2513e-09 | 6.3963e-09 | 1.76e-10 | 8.0318e-09 | 6.689e-09 | 3.2813e-10 | 8.6445e-10 | 3.7544e-10 | 2.0977e-11 | 244228.187
334251.813 | 5.3174e-09 | 6.406e-09 | 1.7582e-10 | 7.9612e-09 | 6.5919e-09 | 3.312e-10 | 8.7539e-10 | 3.7564e-10 | 2.0994e-11 | 244240.344
334264 | 5.337e-09 | 6.4248e-09 | 1.7609e-10 | 8.0795e-09 | 6.649e-09 | 3.3031e-10 | 8.6441e-10 | 3.7965e-10 | 2.0866e-11 | 244252.531
334276.156 | 5.2725e-09 | 6.4548e-09 | 1.7512e-10 | 8.0365e-09 | 6.607e-09 | 3.3073e-10 | 8.74e-10 | 3.7506e-10 | 2.0739e-11 | 244264.687
334288.313 | 5.2871e-09 | 6.3619e-09 | 1.7508e-10 | 8.0482e-09 | 6.6462e-09 | 3.2673e-10 | 8.6183e-10 | 3.7505e-10 | 2.0934e-11 | 244276.844
334300.5 | 5.3024e-09 | 6.406e-09 | 1.7829e-10 | 7.9945e-09 | 6.6706e-09 | 3.295e-10 | 8.7211e-10 | 3.7727e-10 | 2.0878e-11 | 244289.031
334312.656 | 5.2681e-09 | 6.391e-09 | 1.7694e-10 | 7.9285e-09 | 6.699e-09 | 3.2846e-10 | 8.6577e-10 | 3.7781e-10 | 2.1169e-11 | 244301.187
334324.813 | 5.2461e-09 | 6.442e-09 | 1.7557e-10 | 7.984e-09 | 6.6719e-09 | 3.2775e-10 | 8.6588e-10 | 3.771e-10 | 2.121e-11 | 244313.344
334337 | 5.3414e-09 | 6.4427e-09 | 1.7716e-10 | 8.0562e-09 | 6.689e-09 | 3.2892e-10 | 8.6998e-10 | 3.8037e-10 | 2.1102e-11 | 244325.531
334349.156 | 5.2774e-09 | 6.5179e-09 | 1.7627e-10 | 8.0635e-09 | 6.7002e-09 | 3.2616e-10 | 8.6973e-10 | 3.7662e-10 | 2.0754e-11 | 244337.687
334361.313 | 5.321e-09 | 6.4339e-09 | 1.7838e-10 | 8.0072e-09 | 6.6563e-09 | 3.2842e-10 | 8.6673e-10 | 3.7802e-10 | 2.1129e-11 | 244349.844
334373.5 | 5.3025e-09 | 6.3223e-09 | 1.7513e-10 | 8.0502e-09 | 6.6614e-09 | 3.2975e-10 | 8.7243e-10 | 3.7421e-10 | 2.1062e-11 | 244362.031
334385.656 | 5.3196e-09 | 6.4167e-09 | 1.7606e-10 | 8.0509e-09 | 6.6165e-09 | 3.3025e-10 | 8.7425e-10 | 3.7867e-10 | 2.1033e-11 | 244374.187
334397.813 | 5.312e-09 | 6.3693e-09 | 1.756e-10 | 7.9322e-09 | 6.6788e-09 | 3.2817e-10 | 8.6979e-10 | 3.762e-10 | 2.0851e-11 | 244386.344
334410 | 5.3283e-09 | 6.3471e-09 | 1.7691e-10 | 7.9922e-09 | 6.6995e-09 | 3.2749e-10 | 8.6024e-10 | 3.7492e-10 | 2.0827e-11 | 244398.531
334422.156 | 5.3273e-09 | 6.3625e-09 | 1.7717e-10 | 8.0756e-09 | 6.6262e-09 | 3.2789e-10 | 8.6592e-10 | 3.7326e-10 | 2.0999e-11 | 244410.687
334434.344 | 5.3454e-09 | 6.3863e-09 | 1.7626e-10 | 7.9215e-09 | 6.5719e-09 | 3.2575e-10 | 8.5795e-10 | 3.7625e-10 | 2.0847e-11 | 244422.875
334446.5 | 5.2588e-09 | 6.4218e-09 | 1.7724e-10 | 7.9837e-09 | 6.7337e-09 | 3.2623e-10 | 8.6965e-10 | 3.7949e-10 | 2.1077e-11 | 244435.031
334458.656 | 5.4503e-09 | 6.4585e-09 | 1.776e-10 | 8.072e-09 | 6.6314e-09 | 3.3182e-10 | 8.6424e-10 | 3.7534e-10 | 2.0978e-11 | 244447.187
334470.844 | 5.3427e-09 | 6.3248e-09 | 1.759e-10 | 7.9651e-09 | 6.6356e-09 | 3.2795e-10 | 8.6879e-10 | 3.7862e-10 | 2.1036e-11 | 244459.375
334483 | 5.2776e-09 | 6.3575e-09 | 1.7698e-10 | 8.04e-09 | 6.6585e-09 | 3.2749e-10 | 8.6611e-10 | 3.7491e-10 | 2.1155e-11 | 244471.531
334495.156 | 5.316e-09 | 6.3971e-09 | 1.7592e-10 | 8.1098e-09 | 6.6411e-09 | 3.2703e-10 | 8.6422e-10 | 3.7873e-10 | 2.0956e-11 | 244483.687
334507.344 | 5.2885e-09 | 6.4239e-09 | 1.758e-10 | 8.0565e-09 | 6.6248e-09 | 3.29e-10 | 8.6555e-10 | 3.7467e-10 | 2.0897e-11 | 244495.875
334519.5 | 5.3047e-09 | 6.387e-09 | 1.7432e-10 | 7.9902e-09 | 6.651e-09 | 3.3007e-10 | 8.7723e-10 | 3.8015e-10 | 2.0613e-11 | 244508.031
334531.656 | 5.2547e-09 | 6.4317e-09 | 1.7468e-10 | 8.0044e-09 | 6.6191e-09 | 3.2881e-10 | 8.666e-10 | 3.7785e-10 | 2.0798e-11 | 244520.187
334543.844 | 5.3025e-09 | 6.4866e-09 | 1.7575e-10 | 7.9798e-09 | 6.7071e-09 | 3.286e-10 | 8.663e-10 | 3.761e-10 | 2.099e-11 | 244532.375
334556 | 5.2977e-09 | 6.3755e-09 | 1.7644e-10 | 7.9578e-09 | 6.6763e-09 | 3.2677e-10 | 8.6707e-10 | 3.8116e-10 | 2.0783e-11 | 244544.531
334568.156 | 5.2876e-09 | 6.4215e-09 | 1.7642e-10 | 7.978e-09 | 6.6048e-09 | 3.2891e-10 | 8.679e-10 | 3.7331e-10 | 2.1053e-11 | 244556.687
334580.344 | 5.2544e-09 | 6.3836e-09 | 1.755e-10 | 8.0287e-09 | 6.7017e-09 | 3.3025e-10 | 8.6905e-10 | 3.7524e-10 | 2.1012e-11 | 244568.875
334592.5 | 5.2813e-09 | 6.4193e-09 | 1.7537e-10 | 7.9131e-09 | 6.7285e-09 | 3.2965e-10 | 8.6502e-10 | 3.7734e-10 | 2.1368e-11 | 244581.031
334604.656 | 5.3183e-09 | 6.3918e-09 | 1.7478e-10 | 8.0469e-09 | 6.7114e-09 | 3.3025e-10 | 8.7042e-10 | 3.7925e-10 | 2.0936e-11 | 244593.187
334616.844 | 5.2889e-09 | 6.3719e-09 | 1.7731e-10 | 7.9979e-09 | 6.6397e-09 | 3.2742e-10 | 8.7722e-10 | 3.7316e-10 | 2.1102e-11 | 244605.375
334629 | 5.3702e-09 | 6.4725e-09 | 1.7798e-10 | 8.0672e-09 | 6.7178e-09 | 3.2681e-10 | 8.7055e-10 | 3.7513e-10 | 2.1029e-11 | 244617.531
334641.156 | 5.2763e-09 | 6.3951e-09 | 1.7738e-10 | 8.0655e-09 | 6.6352e-09 | 3.2701e-10 | 8.7798e-10 | 3.8292e-10 | 2.1291e-11 | 244629.687
334653.344 | 5.32e-09 | 6.3891e-09 | 1.7701e-10 | 8.0465e-09 | 6.6505e-09 | 3.2691e-10 | 8.7669e-10 | 3.7816e-10 | 2.0881e-11 | 244641.875
334665.5 | 5.3965e-09 | 6.3933e-09 | 1.7788e-10 | 8.0578e-09 | 6.6654e-09 | 3.3114e-10 | 8.7161e-10 | 3.806e-10 | 2.0667e-11 | 244654.031
334677.656 | 5.3212e-09 | 6.3779e-09 | 1.7797e-10 | 8.074e-09 | 6.6418e-09 | 3.3206e-10 | 8.7647e-10 | 3.77e-10 | 2.0957e-11 | 244666.187
334689.844 | 5.3286e-09 | 6.3942e-09 | 1.7564e-10 | 8.0542e-09 | 6.652e-09 | 3.3193e-10 | 8.712e-10 | 3.7839e-10 | 2.071e-11 | 244678.375
334702 | 5.2925e-09 | 6.4674e-09 | 1.7641e-10 | 8.0364e-09 | 6.6429e-09 | 3.3121e-10 | 8.7366e-10 | 3.7367e-10 | 2.1094e-11 | 244690.531
334714.156 | 5.3071e-09 | 6.3808e-09 | 1.7568e-10 | 8.0732e-09 | 6.6067e-09 | 3.3127e-10 | 8.7507e-10 | 3.825e-10 | 2.1164e-11 | 244702.687
334726.344 | 5.3297e-09 | 6.4207e-09 | 1.7686e-10 | 7.9987e-09 | 6.5726e-09 | 3.2938e-10 | 8.6943e-10 | 3.758e-10 | 2.0701e-11 | 244714.875
334738.5 | 5.2732e-09 | 6.3919e-09 | 1.7613e-10 | 7.9822e-09 | 6.6736e-09 | 3.2972e-10 | 8.6856e-10 | 3.76e-10 | 2.0833e-11 | 244727.031
334750.656 | 5.395e-09 | 6.3909e-09 | 1.7757e-10 | 7.984e-09 | 6.6318e-09 | 3.3106e-10 | 8.7557e-10 | 3.7702e-10 | 2.0977e-11 | 244739.187
334762.844 | 5.333e-09 | 6.3755e-09 | 1.7647e-10 | 7.9573e-09 | 6.6301e-09 | 3.2879e-10 | 8.614e-10 | 3.7187e-10 | 2.1134e-11 | 244751.375
334775 | 5.3392e-09 | 6.5551e-09 | 1.7678e-10 | 8.0438e-09 | 6.6342e-09 | 3.3155e-10 | 8.7564e-10 | 3.7397e-10 | 2.0824e-11 | 244763.531
334787.188 | 5.3309e-09 | 6.4133e-09 | 1.7582e-10 | 8.0564e-09 | 6.6934e-09 | 3.2785e-10 | 8.7262e-10 | 3.7761e-10 | 2.1197e-11 | 244775.719
334799.344 | 5.3317e-09 | 6.444e-09 | 1.7693e-10 | 8.1129e-09 | 6.6577e-09 | 3.2946e-10 | 8.6916e-10 | 3.7649e-10 | 2.1035e-11 | 244787.875
334811.5 | 5.2968e-09 | 6.4175e-09 | 1.7704e-10 | 8.0259e-09 | 6.6895e-09 | 3.2704e-10 | 8.7431e-10 | 3.7912e-10 | 2.112e-11 | 244800.031
334823.688 | 5.3031e-09 | 6.4282e-09 | 1.7493e-10 | 7.9543e-09 | 6.6078e-09 | 3.306e-10 | 8.829e-10 | 3.7858e-10 | 2.0725e-11 | 244812.219
334835.844 | 5.2913e-09 | 6.451e-09 | 1.764e-10 | 8.0657e-09 | 6.6748e-09 | 3.2886e-10 | 8.6656e-10 | 3.7937e-10 | 2.07e-11 | 244824.375
334848 | 5.3285e-09 | 6.3843e-09 | 1.752e-10 | 8.1139e-09 | 6.6368e-09 | 3.3266e-10 | 8.6634e-10 | 3.7593e-10 | 2.1064e-11 | 244836.531
334860.188 | 5.2808e-09 | 6.5269e-09 | 1.7547e-10 | 7.9314e-09 | 6.6641e-09 | 3.3123e-10 | 8.6472e-10 | 3.7676e-10 | 2.1163e-11 | 244848.719
334872.344 | 5.2986e-09 | 6.4144e-09 | 1.7362e-10 | 8.0347e-09 | 6.7355e-09 | 3.2667e-10 | 8.7296e-10 | 3.7669e-10 | 2.087e-11 | 244860.875
334884.5 | 5.3081e-09 | 6.3937e-09 | 1.7641e-10 | 8.088e-09 | 6.6576e-09 | 3.3182e-10 | 8.7171e-10 | 3.7587e-10 | 2.1071e-11 | 244873.031
334896.688 | 5.3591e-09 | 6.4229e-09 | 1.7745e-10 | 8.0326e-09 | 6.6579e-09 | 3.2913e-10 | 8.7046e-10 | 3.7618e-10 | 2.0753e-11 | 244885.219
334908.844 | 5.2854e-09 | 6.4975e-09 | 1.7812e-10 | 8.0546e-09 | 6.7465e-09 | 3.3318e-10 | 8.7107e-10 | 3.7683e-10 | 2.1001e-11 | 244897.375
334921 | 5.3772e-09 | 6.3681e-09 | 1.7451e-10 | 7.9415e-09 | 6.6693e-09 | 3.2947e-10 | 8.7062e-10 | 3.7971e-10 | 2.1029e-11 | 244909.531
334933.188 | 5.2657e-09 | 6.3938e-09 | 1.7683e-10 | 8.0763e-09 | 6.6616e-09 | 3.2964e-10 | 8.7009e-10 | 3.7491e-10 | 2.0795e-11 | 244921.719
334945.344 | 5.2971e-09 | 6.3809e-09 | 1.7538e-10 | 8.0285e-09 | 6.6454e-09 | 3.32e-10 | 8.6176e-10 | 3.7831e-10 | 2.069e-11 | 244933.875
334957.5 | 5.2888e-09 | 6.374e-09 | 1.7872e-10 | 8.0058e-09 | 6.7075e-09 | 3.3114e-10 | 8.6774e-10 | 3.7493e-10 | 2.088e-11 | 244946.031
334969.688 | 5.3256e-09 | 6.4115e-09 | 1.7549e-10 | 8.0203e-09 | 6.6546e-09 | 3.3205e-10 | 8.7424e-10 | 3.7752e-10 | 2.0918e-11 | 244958.219
334981.844 | 5.3436e-09 | 6.5596e-09 | 1.7845e-10 | 8.1827e-09 | 6.6691e-09 | 3.3095e-10 | 8.7115e-10 | 3.7844e-10 | 2.0946e-11 | 244970.375
334994 | 5.3055e-09 | 6.4483e-09 | 1.7711e-10 | 8.019e-09 | 6.6487e-09 | 3.2974e-10 | 8.7277e-10 | 3.8128e-10 | 2.1105e-11 | 244982.531
335006.188 | 5.3276e-09 | 6.3985e-09 | 1.7709e-10 | 8.0044e-09 | 6.6925e-09 | 3.2956e-10 | 8.7172e-10 | 3.7544e-10 | 2.0903e-11 | 244994.719
335018.344 | 5.2707e-09 | 6.4337e-09 | 1.7727e-10 | 8.1375e-09 | 6.7141e-09 | 3.327e-10 | 8.8077e-10 | 3.7501e-10 | 2.0936e-11 | 245006.875
335030.5 | 5.3763e-09 | 6.5153e-09 | 1.7643e-10 | 8.0168e-09 | 6.6683e-09 | 3.3023e-10 | 8.6929e-10 | 3.7839e-10 | 2.0892e-11 | 245019.031
335042.688 | 5.3118e-09 | 6.4075e-09 | 1.7811e-10 | 8.0178e-09 | 6.6963e-09 | 3.3152e-10 | 8.7049e-10 | 3.7905e-10 | 2.0903e-11 | 245031.219
335054.844 | 5.2497e-09 | 6.3746e-09 | 1.7652e-10 | 8.108e-09 | 6.6493e-09 | 3.2941e-10 | 8.7989e-10 | 3.7816e-10 | 2.0956e-11 | 245043.375
335067 | 5.3241e-09 | 6.4463e-09 | 1.7657e-10 | 8.0626e-09 | 6.691e-09 | 3.3028e-10 | 8.598e-10 | 3.7802e-10 | 2.0678e-11 | 245055.531
335079.188 | 5.2844e-09 | 6.438e-09 | 1.7602e-10 | 8.0074e-09 | 6.6649e-09 | 3.2911e-10 | 8.6316e-10 | 3.7785e-10 | 2.0919e-11 | 245067.719
335091.344 | 5.3485e-09 | 6.3823e-09 | 1.7742e-10 | 8.1518e-09 | 6.6327e-09 | 3.3014e-10 | 8.6409e-10 | 3.7766e-10 | 2.1079e-11 | 245079.875
335103.5 | 5.3202e-09 | 6.4005e-09 | 1.7539e-10 | 8.0733e-09 | 6.6576e-09 | 3.2787e-10 | 8.6941e-10 | 3.7638e-10 | 2.0968e-11 | 245092.031
335115.688 | 5.2691e-09 | 6.416e-09 | 1.7701e-10 | 8.0119e-09 | 6.6002e-09 | 3.2722e-10 | 8.6553e-10 | 3.7498e-10 | 2.1023e-11 | 245104.219
335127.844 | 5.3101e-09 | 6.3815e-09 | 1.7609e-10 | 8.0422e-09 | 6.6315e-09 | 3.2643e-10 | 8.7336e-10 | 3.7932e-10 | 2.0953e-11 | 245116.375
335140 | 5.2669e-09 | 6.4154e-09 | 1.7589e-10 | 8.0151e-09 | 6.6168e-09 | 3.2984e-10 | 8.7329e-10 | 3.7543e-10 | 2.0983e-11 | 245128.531
335152.188 | 5.3271e-09 | 6.3523e-09 | 1.7583e-10 | 7.9933e-09 | 6.6087e-09 | 3.3061e-10 | 8.6822e-10 | 3.7594e-10 | 2.071e-11 | 245140.719
335164.344 | 5.3015e-09 | 6.4296e-09 | 1.7824e-10 | 8.0908e-09 | 6.5772e-09 | 3.2558e-10 | 8.6342e-10 | 3.7636e-10 | 2.0646e-11 | 245152.875
335176.531 | 5.3625e-09 | 6.3732e-09 | 1.7547e-10 | 8.0656e-09 | 6.583e-09 | 3.2649e-10 | 8.6858e-10 | 3.7452e-10 | 2.1068e-11 | 245165.062
335188.688 | 5.3815e-09 | 6.4274e-09 | 1.7552e-10 | 7.9212e-09 | 6.6489e-09 | 3.3049e-10 | 8.7122e-10 | 3.7728e-10 | 2.0985e-11 | 245177.219
335200.844 | 5.3184e-09 | 6.3282e-09 | 1.7529e-10 | 8.0374e-09 | 6.7636e-09 | 3.2685e-10 | 8.7445e-10 | 3.7372e-10 | 2.0992e-11 | 245189.375
335213.031 | 5.3492e-09 | 6.4221e-09 | 1.7756e-10 | 7.9613e-09 | 6.6302e-09 | 3.324e-10 | 8.7081e-10 | 3.8122e-10 | 2.0835e-11 | 245201.562
335225.188 | 5.407e-09 | 6.3918e-09 | 1.7505e-10 | 8.1445e-09 | 6.5838e-09 | 3.2789e-10 | 8.6878e-10 | 3.7938e-10 | 2.0884e-11 | 245213.719
335237.344 | 5.3064e-09 | 6.409e-09 | 1.7688e-10 | 8.0398e-09 | 6.7046e-09 | 3.3131e-10 | 8.6613e-10 | 3.7449e-10 | 2.0925e-11 | 245225.875
335249.531 | 5.2654e-09 | 6.3021e-09 | 1.763e-10 | 7.982e-09 | 6.6334e-09 | 3.2979e-10 | 8.657e-10 | 3.7709e-10 | 2.0727e-11 | 245238.062
335261.688 | 5.2948e-09 | 6.3636e-09 | 1.7599e-10 | 7.9948e-09 | 6.618e-09 | 3.3103e-10 | 8.6743e-10 | 3.7292e-10 | 2.0845e-11 | 245250.219
335273.844 | 5.2598e-09 | 6.4308e-09 | 1.7643e-10 | 7.8925e-09 | 6.6397e-09 | 3.2834e-10 | 8.586e-10 | 3.8213e-10 | 2.0971e-11 | 245262.375
335286.031 | 5.2767e-09 | 6.4045e-09 | 1.7684e-10 | 7.9687e-09 | 6.6972e-09 | 3.2906e-10 | 8.6984e-10 | 3.7885e-10 | 2.0718e-11 | 245274.562
335298.188 | 5.2637e-09 | 6.4236e-09 | 1.7486e-10 | 7.9383e-09 | 6.5877e-09 | 3.3176e-10 | 8.6557e-10 | 3.7232e-10 | 2.081e-11 | 245286.719
335310.344 | 5.3541e-09 | 6.4363e-09 | 1.7593e-10 | 8.0521e-09 | 6.6278e-09 | 3.2761e-10 | 8.6331e-10 | 3.745e-10 | 2.0695e-11 | 245298.875
335322.531 | 5.3488e-09 | 6.4495e-09 | 1.7381e-10 | 8.0271e-09 | 6.6791e-09 | 3.2708e-10 | 8.5883e-10 | 3.7464e-10 | 2.0668e-11 | 245311.062
335334.688 | 5.2483e-09 | 6.3935e-09 | 1.7501e-10 | 8.0404e-09 | 6.5916e-09 | 3.2699e-10 | 8.6521e-10 | 3.7909e-10 | 2.0598e-11 | 245323.219
335346.844 | 5.3201e-09 | 6.3531e-09 | 1.7423e-10 | 7.9267e-09 | 6.612e-09 | 3.275e-10 | 8.7125e-10 | 3.7792e-10 | 2.0508e-11 | 245335.375
335359.031 | 5.2798e-09 | 6.3564e-09 | 1.7472e-10 | 7.9848e-09 | 6.5716e-09 | 3.3031e-10 | 8.6003e-10 | 3.7339e-10 | 2.0742e-11 | 245347.562
335371.188 | 5.3271e-09 | 6.4398e-09 | 1.7519e-10 | 7.8978e-09 | 6.6506e-09 | 3.2937e-10 | 8.5717e-10 | 3.7684e-10 | 2.0731e-11 | 245359.719
335383.344 | 5.3391e-09 | 6.3733e-09 | 1.7418e-10 | 8.0005e-09 | 6.5815e-09 | 3.275e-10 | 8.6653e-10 | 3.7863e-10 | 2.0688e-11 | 245371.875
335395.531 | 5.294e-09 | 6.3934e-09 | 1.7589e-10 | 7.9757e-09 | 6.6388e-09 | 3.3049e-10 | 8.7461e-10 | 3.7614e-10 | 2.0818e-11 | 245384.062
335407.688 | 5.3131e-09 | 6.3836e-09 | 1.7471e-10 | 8.0478e-09 | 6.6396e-09 | 3.3155e-10 | 8.6528e-10 | 3.7631e-10 | 2.0823e-11 | 245396.219
335419.844 | 5.2805e-09 | 6.3271e-09 | 1.7352e-10 | 8.0497e-09 | 6.6325e-09 | 3.2915e-10 | 8.6462e-10 | 3.753e-10 | 2.0956e-11 | 245408.375
335432.031 | 5.3047e-09 | 6.445e-09 | 1.7551e-10 | 7.9345e-09 | 6.5857e-09 | 3.3004e-10 | 8.7368e-10 | 3.7571e-10 | 2.0728e-11 | 245420.562
335444.188 | 5.2731e-09 | 6.3881e-09 | 1.7415e-10 | 7.8895e-09 | 6.6161e-09 | 3.3342e-10 | 8.6264e-10 | 3.7267e-10 | 2.0566e-11 | 245432.719
335456.344 | 5.3055e-09 | 6.3335e-09 | 1.7427e-10 | 7.9912e-09 | 6.5889e-09 | 3.3117e-10 | 8.5887e-10 | 3.7303e-10 | 2.0648e-11 | 245444.875
335468.531 | 5.2647e-09 | 6.3254e-09 | 1.7451e-10 | 7.9723e-09 | 6.5759e-09 | 3.2857e-10 | 8.6963e-10 | 3.7053e-10 | 2.0736e-11 | 245457.062
335480.688 | 5.2841e-09 | 6.3482e-09 | 1.7473e-10 | 8.0674e-09 | 6.5925e-09 | 3.3034e-10 | 8.6103e-10 | 3.7798e-10 | 2.0794e-11 | 245469.219
335492.844 | 5.2332e-09 | 6.3238e-09 | 1.7724e-10 | 7.9631e-09 | 6.6089e-09 | 3.2831e-10 | 8.4884e-10 | 3.7967e-10 | 2.1048e-11 | 245481.375
335505.031 | 5.2853e-09 | 6.3418e-09 | 1.7407e-10 | 7.9584e-09 | 6.6404e-09 | 3.2883e-10 | 8.6552e-10 | 3.782e-10 | 2.0578e-11 | 245493.562
335517.188 | 5.3094e-09 | 6.3446e-09 | 1.7497e-10 | 8.0679e-09 | 6.6111e-09 | 3.3086e-10 | 8.6363e-10 | 3.7869e-10 | 2.0648e-11 | 245505.719
335529.344 | 5.285e-09 | 6.4053e-09 | 1.7517e-10 | 7.9764e-09 | 6.5965e-09 | 3.2805e-10 | 8.5622e-10 | 3.7802e-10 | 2.0791e-11 | 245517.875
335541.531 | 5.2372e-09 | 6.3479e-09 | 1.7647e-10 | 7.9157e-09 | 6.6092e-09 | 3.2935e-10 | 8.6366e-10 | 3.7708e-10 | 2.0861e-11 | 245530.062
335553.688 | 5.2802e-09 | 6.4102e-09 | 1.748e-10 | 7.9167e-09 | 6.6388e-09 | 3.296e-10 | 8.6613e-10 | 3.7887e-10 | 2.0764e-11 | 245542.219
335565.875 | 5.2538e-09 | 6.3739e-09 | 1.7574e-10 | 7.8838e-09 | 6.5696e-09 | 3.2949e-10 | 8.5916e-10 | 3.7335e-10 | 2.0854e-11 | 245554.406
335578.031 | 5.2805e-09 | 6.3809e-09 | 1.7441e-10 | 7.9348e-09 | 6.5913e-09 | 3.3061e-10 | 8.6495e-10 | 3.7086e-10 | 2.0746e-11 | 245566.562
335590.188 | 5.2905e-09 | 6.3674e-09 | 1.749e-10 | 7.8416e-09 | 6.6512e-09 | 3.2957e-10 | 8.701e-10 | 3.7974e-10 | 2.0869e-11 | 245578.719
335602.375 | 5.3411e-09 | 6.4031e-09 | 1.7444e-10 | 7.9962e-09 | 6.6463e-09 | 3.2845e-10 | 8.6412e-10 | 3.7268e-10 | 2.0896e-11 | 245590.906
335614.531 | 5.2967e-09 | 6.4208e-09 | 1.7592e-10 | 8.0059e-09 | 6.6638e-09 | 3.3465e-10 | 8.6801e-10 | 3.7565e-10 | 2.0787e-11 | 245603.062
335626.688 | 5.2488e-09 | 6.3628e-09 | 1.762e-10 | 8.0167e-09 | 6.625e-09 | 3.3085e-10 | 8.6516e-10 | 3.7673e-10 | 2.0949e-11 | 245615.219
335638.875 | 5.2085e-09 | 6.3618e-09 | 1.7555e-10 | 8.0084e-09 | 6.6105e-09 | 3.249e-10 | 8.6506e-10 | 3.7622e-10 | 2.0715e-11 | 245627.406
335651.031 | 5.2444e-09 | 6.3405e-09 | 1.7393e-10 | 7.9526e-09 | 6.6015e-09 | 3.3146e-10 | 8.5246e-10 | 3.726e-10 | 2.0519e-11 | 245639.562
335663.188 | 5.2739e-09 | 6.3661e-09 | 1.7783e-10 | 7.9447e-09 | 6.5828e-09 | 3.2996e-10 | 8.6088e-10 | 3.7759e-10 | 2.0744e-11 | 245651.719
335675.375 | 5.2618e-09 | 6.4332e-09 | 1.7662e-10 | 8.0207e-09 | 6.5782e-09 | 3.2747e-10 | 8.6382e-10 | 3.7175e-10 | 2.0649e-11 | 245663.906
335687.531 | 5.2224e-09 | 6.3171e-09 | 1.7485e-10 | 7.9219e-09 | 6.6352e-09 | 3.2783e-10 | 8.6187e-10 | 3.7719e-10 | 2.1001e-11 | 245676.062
335699.688 | 5.34e-09 | 6.39e-09 | 1.7581e-10 | 7.9704e-09 | 6.5513e-09 | 3.2506e-10 | 8.6046e-10 | 3.7582e-10 | 2.1053e-11 | 245688.219
335711.875 | 5.3054e-09 | 6.3328e-09 | 1.7337e-10 | 7.9219e-09 | 6.6048e-09 | 3.2836e-10 | 8.6312e-10 | 3.7352e-10 | 2.0805e-11 | 245700.406
335724.031 | 5.2696e-09 | 6.2843e-09 | 1.7655e-10 | 7.8516e-09 | 6.5062e-09 | 3.2778e-10 | 8.5563e-10 | 3.7036e-10 | 2.0768e-11 | 245712.562
335736.188 | 5.2786e-09 | 6.3232e-09 | 1.7539e-10 | 7.9217e-09 | 6.5693e-09 | 3.2613e-10 | 8.6276e-10 | 3.7304e-10 | 2.0474e-11 | 245724.719
335748.375 | 5.1962e-09 | 6.4198e-09 | 1.7599e-10 | 7.912e-09 | 6.586e-09 | 3.2506e-10 | 8.6176e-10 | 3.7339e-10 | 2.0567e-11 | 245736.906
335760.531 | 5.211e-09 | 6.3621e-09 | 1.7466e-10 | 7.9037e-09 | 6.5335e-09 | 3.2604e-10 | 8.5387e-10 | 3.6883e-10 | 2.061e-11 | 245749.062
335772.688 | 5.3115e-09 | 6.3815e-09 | 1.7677e-10 | 7.927e-09 | 6.6324e-09 | 3.2328e-10 | 8.6615e-10 | 3.7173e-10 | 2.0752e-11 | 245761.219
335784.875 | 5.2789e-09 | 6.4395e-09 | 1.7541e-10 | 7.9211e-09 | 6.5634e-09 | 3.2824e-10 | 8.6504e-10 | 3.7211e-10 | 2.0598e-11 | 245773.406
335797.031 | 5.225e-09 | 6.3855e-09 | 1.7343e-10 | 7.9548e-09 | 6.5379e-09 | 3.3116e-10 | 8.6093e-10 | 3.7107e-10 | 2.0671e-11 | 245785.562
335809.188 | 5.2243e-09 | 6.3092e-09 | 1.7537e-10 | 7.9877e-09 | 6.6094e-09 | 3.286e-10 | 8.6182e-10 | 3.6951e-10 | 2.061e-11 | 245797.719
335821.375 | 5.2135e-09 | 6.3522e-09 | 1.769e-10 | 7.9443e-09 | 6.5883e-09 | 3.2525e-10 | 8.61e-10 | 3.7445e-10 | 2.0832e-11 | 245809.906
335833.531 | 5.1825e-09 | 6.3471e-09 | 1.755e-10 | 7.9373e-09 | 6.6169e-09 | 3.2937e-10 | 8.6057e-10 | 3.7301e-10 | 2.0827e-11 | 245822.062
335845.688 | 5.2339e-09 | 6.3118e-09 | 1.7525e-10 | 8.0592e-09 | 6.6089e-09 | 3.2768e-10 | 8.6008e-10 | 3.7242e-10 | 2.06e-11 | 245834.219
335857.875 | 5.1949e-09 | 6.3447e-09 | 1.7501e-10 | 7.9851e-09 | 6.6364e-09 | 3.2542e-10 | 8.6438e-10 | 3.7325e-10 | 2.0706e-11 | 245846.406
335870.031 | 5.2876e-09 | 6.2657e-09 | 1.7491e-10 | 8.0038e-09 | 6.5973e-09 | 3.2867e-10 | 8.5834e-10 | 3.7639e-10 | 2.0647e-11 | 245858.562
335882.188 | 5.2691e-09 | 6.319e-09 | 1.7601e-10 | 8.0107e-09 | 6.5597e-09 | 3.285e-10 | 8.5797e-10 | 3.7158e-10 | 2.0596e-11 | 245870.719
335894.375 | 5.196e-09 | 6.3603e-09 | 1.7657e-10 | 8.0135e-09 | 6.58e-09 | 3.2584e-10 | 8.656e-10 | 3.7042e-10 | 2.0947e-11 | 245882.906
335906.531 | 5.2167e-09 | 6.402e-09 | 1.7452e-10 | 7.9281e-09 | 6.5888e-09 | 3.2815e-10 | 8.6535e-10 | 3.7637e-10 | 2.0743e-11 | 245895.062
335918.688 | 5.2083e-09 | 6.3858e-09 | 1.7653e-10 | 7.8652e-09 | 6.5929e-09 | 3.2926e-10 | 8.5497e-10 | 3.7366e-10 | 2.0552e-11 | 245907.219
335930.875 | 5.2549e-09 | 6.3713e-09 | 1.7718e-10 | 7.9225e-09 | 6.5966e-09 | 3.2729e-10 | 8.5568e-10 | 3.7216e-10 | 2.0874e-11 | 245919.406
335943.031 | 5.202e-09 | 6.3261e-09 | 1.7424e-10 | 7.9754e-09 | 6.5684e-09 | 3.2601e-10 | 8.6726e-10 | 3.7344e-10 | 2.0733e-11 | 245931.562
335955.219 | 5.2183e-09 | 6.4099e-09 | 1.7621e-10 | 8.0297e-09 | 6.558e-09 | 3.2701e-10 | 8.4983e-10 | 3.7656e-10 | 2.0743e-11 | 245943.75
335967.375 | 5.2692e-09 | 6.3593e-09 | 1.7494e-10 | 7.8637e-09 | 6.5318e-09 | 3.283e-10 | 8.5585e-10 | 3.7499e-10 | 2.0698e-11 | 245955.906
335979.531 | 5.2801e-09 | 6.3297e-09 | 1.7623e-10 | 7.8504e-09 | 6.5746e-09 | 3.2569e-10 | 8.5032e-10 | 3.7219e-10 | 2.0739e-11 | 245968.062
335991.719 | 5.2172e-09 | 6.3844e-09 | 1.7359e-10 | 7.9421e-09 | 6.6386e-09 | 3.2836e-10 | 8.4984e-10 | 3.704e-10 | 2.0802e-11 | 245980.25
336003.875 | 5.287e-09 | 6.3034e-09 | 1.7564e-10 | 7.9198e-09 | 6.5146e-09 | 3.3069e-10 | 8.5156e-10 | 3.6975e-10 | 2.0799e-11 | 245992.406
336016.031 | 5.26e-09 | 6.3203e-09 | 1.7694e-10 | 7.8533e-09 | 6.5917e-09 | 3.2623e-10 | 8.6651e-10 | 3.7378e-10 | 2.0844e-11 | 246004.562
336028.219 | 5.2723e-09 | 6.3021e-09 | 1.7351e-10 | 7.9637e-09 | 6.5703e-09 | 3.2579e-10 | 8.4116e-10 | 3.6969e-10 | 2.0718e-11 | 246016.75
336040.375 | 5.373e-09 | 6.3038e-09 | 1.7518e-10 | 7.9472e-09 | 6.6059e-09 | 3.2652e-10 | 8.5931e-10 | 3.7222e-10 | 2.0682e-11 | 246028.906
336052.531 | 5.2678e-09 | 6.3699e-09 | 1.7569e-10 | 7.901e-09 | 6.6443e-09 | 3.2754e-10 | 8.5833e-10 | 3.7887e-10 | 2.078e-11 | 246041.062
336064.719 | 5.2245e-09 | 6.2354e-09 | 1.7401e-10 | 7.9627e-09 | 6.6257e-09 | 3.3008e-10 | 8.6173e-10 | 3.7143e-10 | 2.0517e-11 | 246053.25
336076.875 | 5.2583e-09 | 6.3669e-09 | 1.7405e-10 | 7.9139e-09 | 6.6011e-09 | 3.2559e-10 | 8.61e-10 | 3.6986e-10 | 2.0824e-11 | 246065.406
336089.031 | 5.271e-09 | 6.2977e-09 | 1.737e-10 | 7.908e-09 | 6.537e-09 | 3.2885e-10 | 8.5955e-10 | 3.7622e-10 | 2.045e-11 | 246077.562
336101.219 | 5.2586e-09 | 6.3873e-09 | 1.7367e-10 | 7.9746e-09 | 6.5858e-09 | 3.3098e-10 | 8.5273e-10 | 3.7288e-10 | 2.0707e-11 | 246089.75
336113.375 | 5.2264e-09 | 6.3386e-09 | 1.7492e-10 | 7.9311e-09 | 6.5914e-09 | 3.2691e-10 | 8.6447e-10 | 3.7382e-10 | 2.0627e-11 | 246101.906
336125.531 | 5.2852e-09 | 6.3029e-09 | 1.7413e-10 | 7.9353e-09 | 6.5376e-09 | 3.3204e-10 | 8.6754e-10 | 3.7455e-10 | 2.0542e-11 | 246114.062
336137.719 | 5.2645e-09 | 6.283e-09 | 1.7661e-10 | 7.9683e-09 | 6.6034e-09 | 3.2634e-10 | 8.7384e-10 | 3.7492e-10 | 2.0803e-11 | 246126.25
336149.875 | 5.2062e-09 | 6.2728e-09 | 1.7445e-10 | 8.0019e-09 | 6.5471e-09 | 3.3084e-10 | 8.7088e-10 | 3.7251e-10 | 2.0766e-11 | 246138.406
336162.031 | 5.2881e-09 | 6.3082e-09 | 1.7661e-10 | 8.0538e-09 | 6.6214e-09 | 3.2813e-10 | 8.5787e-10 | 3.7468e-10 | 2.0606e-11 | 246150.562
336174.219 | 5.221e-09 | 6.3124e-09 | 1.7442e-10 | 7.9564e-09 | 6.6309e-09 | 3.2878e-10 | 8.747e-10 | 3.7844e-10 | 2.0693e-11 | 246162.75
336186.375 | 5.2298e-09 | 6.3129e-09 | 1.7532e-10 | 7.9672e-09 | 6.5613e-09 | 3.2423e-10 | 8.5778e-10 | 3.7551e-10 | 2.0779e-11 | 246174.906
336198.531 | 5.2061e-09 | 6.2892e-09 | 1.7472e-10 | 8.0186e-09 | 6.657e-09 | 3.2868e-10 | 8.6443e-10 | 3.7689e-10 | 2.0846e-11 | 246187.062
336210.719 | 5.3099e-09 | 6.3942e-09 | 1.7545e-10 | 8.0329e-09 | 6.5208e-09 | 3.292e-10 | 8.5811e-10 | 3.7239e-10 | 2.081e-11 | 246199.25
336222.875 | 5.31e-09 | 6.2664e-09 | 1.7637e-10 | 8.0211e-09 | 6.5567e-09 | 3.2794e-10 | 8.6418e-10 | 3.7814e-10 | 2.0718e-11 | 246211.406
336235.031 | 5.2414e-09 | 6.3554e-09 | 1.7483e-10 | 7.9004e-09 | 6.5322e-09 | 3.2713e-10 | 8.7163e-10 | 3.7387e-10 | 2.064e-11 | 246223.562
336247.219 | 5.2493e-09 | 6.3285e-09 | 1.7476e-10 | 7.8994e-09 | 6.5684e-09 | 3.2634e-10 | 8.6385e-10 | 3.7255e-10 | 2.0586e-11 | 246235.75
336259.375 | 5.2194e-09 | 6.2955e-09 | 1.7391e-10 | 7.956e-09 | 6.5744e-09 | 3.2792e-10 | 8.5746e-10 | 3.6987e-10 | 2.1036e-11 | 246247.906
336271.531 | 5.3003e-09 | 6.2708e-09 | 1.7491e-10 | 7.9699e-09 | 6.6202e-09 | 3.3012e-10 | 8.6909e-10 | 3.7356e-10 | 2.0633e-11 | 246260.062
336283.719 | 5.2717e-09 | 6.278e-09 | 1.7446e-10 | 7.9521e-09 | 6.5602e-09 | 3.3133e-10 | 8.7166e-10 | 3.715e-10 | 2.0709e-11 | 246272.25
336295.875 | 5.2272e-09 | 6.3112e-09 | 1.7531e-10 | 8.0693e-09 | 6.6197e-09 | 3.247e-10 | 8.6077e-10 | 3.7553e-10 | 2.0541e-11 | 246284.406
336308.063 | 5.261e-09 | 6.3458e-09 | 1.7411e-10 | 7.9889e-09 | 6.5598e-09 | 3.2804e-10 | 8.6098e-10 | 3.7952e-10 | 2.087e-11 | 246296.594
336320.219 | 5.23e-09 | 6.3222e-09 | 1.7485e-10 | 7.9768e-09 | 6.6251e-09 | 3.2431e-10 | 8.6776e-10 | 3.7577e-10 | 2.0495e-11 | 246308.75
336332.375 | 5.1869e-09 | 6.3557e-09 | 1.7622e-10 | 7.9706e-09 | 6.6131e-09 | 3.2601e-10 | 8.6379e-10 | 3.7515e-10 | 2.0934e-11 | 246320.906
336344.563 | 5.2395e-09 | 6.3758e-09 | 1.749e-10 | 7.9869e-09 | 6.6225e-09 | 3.2655e-10 | 8.585e-10 | 3.7999e-10 | 2.0568e-11 | 246333.094
336356.719 | 5.2464e-09 | 6.3381e-09 | 1.7503e-10 | 8.0966e-09 | 6.5947e-09 | 3.3302e-10 | 8.6841e-10 | 3.7575e-10 | 2.056e-11 | 246345.25
336368.875 | 5.2963e-09 | 6.3669e-09 | 1.7501e-10 | 8.0616e-09 | 6.5157e-09 | 3.32e-10 | 8.6278e-10 | 3.7902e-10 | 2.0583e-11 | 246357.406
336381.063 | 5.2543e-09 | 6.3934e-09 | 1.7375e-10 | 7.9945e-09 | 6.5854e-09 | 3.3054e-10 | 8.6184e-10 | 3.7583e-10 | 2.0662e-11 | 246369.594
336393.219 | 5.3384e-09 | 6.3526e-09 | 1.7383e-10 | 7.9925e-09 | 6.5775e-09 | 3.2443e-10 | 8.5289e-10 | 3.7578e-10 | 2.0753e-11 | 246381.75
336405.375 | 5.2733e-09 | 6.4054e-09 | 1.734e-10 | 7.9866e-09 | 6.611e-09 | 3.2515e-10 | 8.6938e-10 | 3.737e-10 | 2.0794e-11 | 246393.906
336417.563 | 5.2738e-09 | 6.2898e-09 | 1.7531e-10 | 7.9252e-09 | 6.6677e-09 | 3.2812e-10 | 8.6583e-10 | 3.7731e-10 | 2.0741e-11 | 246406.094
336429.719 | 5.227e-09 | 6.2561e-09 | 1.7499e-10 | 7.9767e-09 | 6.4994e-09 | 3.2469e-10 | 8.663e-10 | 3.7674e-10 | 2.0663e-11 | 246418.25
336441.875 | 5.2859e-09 | 6.3662e-09 | 1.76e-10 | 8.0307e-09 | 6.5814e-09 | 3.2546e-10 | 8.7631e-10 | 3.7846e-10 | 2.0558e-11 | 246430.406
336454.063 | 5.1975e-09 | 6.3687e-09 | 1.7642e-10 | 7.9746e-09 | 6.5922e-09 | 3.2652e-10 | 8.7305e-10 | 3.7662e-10 | 2.0519e-11 | 246442.594
336466.219 | 5.297e-09 | 6.3023e-09 | 1.7466e-10 | 7.9762e-09 | 6.6178e-09 | 3.2898e-10 | 8.7727e-10 | 3.7949e-10 | 2.0722e-11 | 246454.75
336478.375 | 5.2619e-09 | 6.2983e-09 | 1.7674e-10 | 7.9417e-09 | 6.5957e-09 | 3.254e-10 | 8.5838e-10 | 3.7641e-10 | 2.0731e-11 | 246466.906
336490.563 | 5.2373e-09 | 6.3345e-09 | 1.7354e-10 | 7.9243e-09 | 6.6557e-09 | 3.2703e-10 | 8.6936e-10 | 3.717e-10 | 2.0679e-11 | 246479.094
336502.719 | 5.2472e-09 | 6.3385e-09 | 1.7528e-10 | 7.9027e-09 | 6.5343e-09 | 3.2596e-10 | 8.6459e-10 | 3.7386e-10 | 2.0687e-11 | 246491.25
336514.875 | 5.2589e-09 | 6.349e-09 | 1.7503e-10 | 7.9311e-09 | 6.5565e-09 | 3.2771e-10 | 8.6164e-10 | 3.7216e-10 | 2.0349e-11 | 246503.406
336527.063 | 5.2314e-09 | 6.2669e-09 | 1.7288e-10 | 7.9125e-09 | 6.5574e-09 | 3.2352e-10 | 8.5633e-10 | 3.6818e-10 | 2.0555e-11 | 246515.594
336539.219 | 5.2004e-09 | 6.3267e-09 | 1.755e-10 | 8.0396e-09 | 6.5613e-09 | 3.2765e-10 | 8.5735e-10 | 3.7026e-10 | 2.0875e-11 | 246527.75
336551.375 | 5.1831e-09 | 6.2838e-09 | 1.7215e-10 | 7.9171e-09 | 6.5824e-09 | 3.23e-10 | 8.6053e-10 | 3.7109e-10 | 2.0599e-11 | 246539.906
336563.563 | 5.2153e-09 | 6.3275e-09 | 1.7348e-10 | 7.9198e-09 | 6.5441e-09 | 3.2213e-10 | 8.4914e-10 | 3.7157e-10 | 2.0466e-11 | 246552.094
336575.719 | 5.1884e-09 | 6.3635e-09 | 1.7525e-10 | 7.85e-09 | 6.5968e-09 | 3.256e-10 | 8.5204e-10 | 3.726e-10 | 2.0486e-11 | 246564.25
336587.875 | 5.2671e-09 | 6.3011e-09 | 1.755e-10 | 7.86e-09 | 6.5674e-09 | 3.283e-10 | 8.7254e-10 | 3.7413e-10 | 2.0548e-11 | 246576.406
336600.063 | 5.256e-09 | 6.3328e-09 | 1.7687e-10 | 7.9184e-09 | 6.533e-09 | 3.2439e-10 | 8.6723e-10 | 3.7383e-10 | 2.0668e-11 | 246588.594
336612.219 | 5.2124e-09 | 6.3447e-09 | 1.7625e-10 | 7.9472e-09 | 6.5367e-09 | 3.2803e-10 | 8.6721e-10 | 3.7574e-10 | 2.0729e-11 | 246600.75
336624.375 | 5.2849e-09 | 6.2564e-09 | 1.7477e-10 | 7.9883e-09 | 6.6127e-09 | 3.2924e-10 | 8.713e-10 | 3.7397e-10 | 2.0698e-11 | 246612.906
336636.563 | 5.1923e-09 | 6.2902e-09 | 1.7255e-10 | 7.9759e-09 | 6.6072e-09 | 3.278e-10 | 8.6615e-10 | 3.7207e-10 | 2.0685e-11 | 246625.094
336648.719 | 5.2281e-09 | 6.3785e-09 | 1.7547e-10 | 7.9807e-09 | 6.5426e-09 | 3.2986e-10 | 8.7107e-10 | 3.708e-10 | 2.0733e-11 | 246637.25
336660.875 | 5.3443e-09 | 6.2929e-09 | 1.7435e-10 | 7.9661e-09 | 6.5612e-09 | 3.2649e-10 | 8.6175e-10 | 3.7499e-10 | 2.0665e-11 | 246649.406
336673.063 | 5.2507e-09 | 6.3245e-09 | 1.7492e-10 | 7.9503e-09 | 6.6385e-09 | 3.277e-10 | 8.6707e-10 | 3.734e-10 | 2.0514e-11 | 246661.594
336685.219 | 5.2173e-09 | 6.3273e-09 | 1.7332e-10 | 7.9595e-09 | 6.572e-09 | 3.2958e-10 | 8.6828e-10 | 3.769e-10 | 2.0652e-11 | 246673.75
336697.406 | 5.2704e-09 | 6.2693e-09 | 1.7517e-10 | 8.0043e-09 | 6.5798e-09 | 3.2564e-10 | 8.564e-10 | 3.7556e-10 | 2.0917e-11 | 246685.937
336709.563 | 5.2553e-09 | 6.2852e-09 | 1.7459e-10 | 8.0405e-09 | 6.6095e-09 | 3.2369e-10 | 8.6614e-10 | 3.6933e-10 | 2.0553e-11 | 246698.094
336721.719 | 5.227e-09 | 6.34e-09 | 1.7316e-10 | 7.8947e-09 | 6.5547e-09 | 3.2895e-10 | 8.691e-10 | 3.7288e-10 | 2.0711e-11 | 246710.25
336733.906 | 5.2307e-09 | 6.2767e-09 | 1.7482e-10 | 7.9469e-09 | 6.5689e-09 | 3.2933e-10 | 8.6157e-10 | 3.7746e-10 | 2.0628e-11 | 246722.437
336746.063 | 5.1894e-09 | 6.2787e-09 | 1.7425e-10 | 7.9622e-09 | 6.5594e-09 | 3.2304e-10 | 8.6414e-10 | 3.7038e-10 | 2.0673e-11 | 246734.594
336758.219 | 5.1788e-09 | 6.2559e-09 | 1.7522e-10 | 7.9286e-09 | 6.6036e-09 | 3.2951e-10 | 8.6451e-10 | 3.7491e-10 | 2.0551e-11 | 246746.75
336770.406 | 5.2806e-09 | 6.365e-09 | 1.7359e-10 | 7.901e-09 | 6.5042e-09 | 3.2282e-10 | 8.6442e-10 | 3.7261e-10 | 2.0606e-11 | 246758.937
336782.563 | 5.2771e-09 | 6.2592e-09 | 1.7303e-10 | 7.9128e-09 | 6.645e-09 | 3.2494e-10 | 8.475e-10 | 3.6965e-10 | 2.04e-11 | 246771.094
336794.719 | 5.2015e-09 | 6.2843e-09 | 1.746e-10 | 7.9366e-09 | 6.5613e-09 | 3.2746e-10 | 8.63e-10 | 3.7391e-10 | 2.03e-11 | 246783.25
336806.906 | 5.2806e-09 | 6.3058e-09 | 1.7309e-10 | 7.9302e-09 | 6.5457e-09 | 3.2532e-10 | 8.5863e-10 | 3.7292e-10 | 2.0737e-11 | 246795.437
336819.063 | 5.2231e-09 | 6.3058e-09 | 1.7493e-10 | 8.0054e-09 | 6.5246e-09 | 3.2271e-10 | 8.6323e-10 | 3.7324e-10 | 2.0757e-11 | 246807.594
336831.219 | 5.2384e-09 | 6.3021e-09 | 1.745e-10 | 7.9671e-09 | 6.5689e-09 | 3.2288e-10 | 8.6112e-10 | 3.7306e-10 | 2.0687e-11 | 246819.75
336843.406 | 5.235e-09 | 6.3498e-09 | 1.7272e-10 | 8.0116e-09 | 6.5491e-09 | 3.2775e-10 | 8.7121e-10 | 3.7405e-10 | 2.0628e-11 | 246831.937
336855.563 | 5.2929e-09 | 6.3171e-09 | 1.7389e-10 | 7.9903e-09 | 6.5553e-09 | 3.2631e-10 | 8.6399e-10 | 3.7417e-10 | 2.0708e-11 | 246844.094
336867.719 | 5.2941e-09 | 6.2819e-09 | 1.7499e-10 | 7.9837e-09 | 6.5868e-09 | 3.2695e-10 | 8.6155e-10 | 3.721e-10 | 2.0796e-11 | 246856.25
336879.906 | 5.2405e-09 | 6.2613e-09 | 1.7578e-10 | 7.8883e-09 | 6.5299e-09 | 3.2902e-10 | 8.6209e-10 | 3.768e-10 | 2.0732e-11 | 246868.437
336892.063 | 5.2402e-09 | 6.3426e-09 | 1.7488e-10 | 8.0143e-09 | 6.5954e-09 | 3.2587e-10 | 8.6468e-10 | 3.7285e-10 | 2.0941e-11 | 246880.594
336904.219 | 5.2022e-09 | 6.2972e-09 | 1.7628e-10 | 8.0069e-09 | 6.5552e-09 | 3.2614e-10 | 8.5792e-10 | 3.7605e-10 | 2.0768e-11 | 246892.75
336916.406 | 5.2301e-09 | 6.3527e-09 | 1.7439e-10 | 8.0271e-09 | 6.5894e-09 | 3.2952e-10 | 8.668e-10 | 3.7631e-10 | 2.087e-11 | 246904.937
336928.563 | 5.2762e-09 | 6.3813e-09 | 1.7452e-10 | 8.016e-09 | 6.6601e-09 | 3.2564e-10 | 8.6857e-10 | 3.7685e-10 | 2.0516e-11 | 246917.094
336940.719 | 5.3087e-09 | 6.3184e-09 | 1.7347e-10 | 8.0541e-09 | 6.5677e-09 | 3.3069e-10 | 8.6881e-10 | 3.7366e-10 | 2.0621e-11 | 246929.25
336952.906 | 5.2799e-09 | 6.4044e-09 | 1.7587e-10 | 7.9377e-09 | 6.5692e-09 | 3.2824e-10 | 8.6603e-10 | 3.7326e-10 | 2.0357e-11 | 246941.437
336965.063 | 5.269e-09 | 6.3296e-09 | 1.7521e-10 | 7.9817e-09 | 6.5776e-09 | 3.2736e-10 | 8.6052e-10 | 3.7307e-10 | 2.0619e-11 | 246953.594
336977.219 | 5.2899e-09 | 6.345e-09 | 1.7644e-10 | 7.9795e-09 | 6.6134e-09 | 3.2659e-10 | 8.6536e-10 | 3.7344e-10 | 2.0653e-11 | 246965.75
336989.406 | 5.2888e-09 | 6.3392e-09 | 1.7557e-10 | 7.9597e-09 | 6.5822e-09 | 3.2721e-10 | 8.6556e-10 | 3.7357e-10 | 2.056e-11 | 246977.937
337001.563 | 5.2815e-09 | 6.2583e-09 | 1.7482e-10 | 7.9996e-09 | 6.6496e-09 | 3.2819e-10 | 8.6462e-10 | 3.7098e-10 | 2.0796e-11 | 246990.094
337013.719 | 5.2462e-09 | 6.3414e-09 | 1.7603e-10 | 8.0311e-09 | 6.5816e-09 | 3.2846e-10 | 8.7026e-10 | 3.813e-10 | 2.0899e-11 | 247002.25
337025.906 | 5.2678e-09 | 6.3472e-09 | 1.7469e-10 | 8.0156e-09 | 6.5637e-09 | 3.2682e-10 | 8.6492e-10 | 3.7325e-10 | 2.0687e-11 | 247014.437
337038.063 | 5.2813e-09 | 6.3065e-09 | 1.7593e-10 | 8.0173e-09 | 6.5582e-09 | 3.286e-10 | 8.6791e-10 | 3.7877e-10 | 2.0881e-11 | 247026.594
337050.219 | 5.3047e-09 | 6.351e-09 | 1.7772e-10 | 7.9592e-09 | 6.6241e-09 | 3.2806e-10 | 8.7301e-10 | 3.7746e-10 | 2.078e-11 | 247038.75
337062.406 | 5.3522e-09 | 6.4126e-09 | 1.7474e-10 | 7.9825e-09 | 6.5652e-09 | 3.2552e-10 | 8.6867e-10 | 3.747e-10 | 2.0926e-11 | 247050.937
337074.563 | 5.2638e-09 | 6.3129e-09 | 1.7541e-10 | 8.094e-09 | 6.6477e-09 | 3.302e-10 | 8.542e-10 | 3.8259e-10 | 2.049e-11 | 247063.094
337086.75 | 5.3024e-09 | 6.3904e-09 | 1.7766e-10 | 8.036e-09 | 6.5903e-09 | 3.2894e-10 | 8.5397e-10 | 3.7311e-10 | 2.0668e-11 | 247075.281
337098.906 | 5.2964e-09 | 6.2995e-09 | 1.7485e-10 | 8.0553e-09 | 6.6609e-09 | 3.2814e-10 | 8.6948e-10 | 3.7926e-10 | 2.0726e-11 | 247087.437
337111.063 | 5.2693e-09 | 6.3196e-09 | 1.7607e-10 | 8.1392e-09 | 6.627e-09 | 3.2453e-10 | 8.7458e-10 | 3.8238e-10 | 2.0953e-11 | 247099.594
337123.25 | 5.2677e-09 | 6.3728e-09 | 1.7665e-10 | 7.998e-09 | 6.5941e-09 | 3.2756e-10 | 8.713e-10 | 3.7485e-10 | 2.0577e-11 | 247111.781
337135.406 | 5.2828e-09 | 6.3194e-09 | 1.7665e-10 | 7.9866e-09 | 6.6517e-09 | 3.2307e-10 | 8.7157e-10 | 3.7545e-10 | 2.0527e-11 | 247123.937
337147.563 | 5.3226e-09 | 6.3008e-09 | 1.7396e-10 | 8.0658e-09 | 6.6162e-09 | 3.2685e-10 | 8.679e-10 | 3.752e-10 | 2.0534e-11 | 247136.094
337159.75 | 5.2596e-09 | 6.2662e-09 | 1.7633e-10 | 8.0484e-09 | 6.5987e-09 | 3.294e-10 | 8.7234e-10 | 3.7524e-10 | 2.0658e-11 | 247148.281
337171.906 | 5.2568e-09 | 6.3295e-09 | 1.7653e-10 | 8.0339e-09 | 6.562e-09 | 3.2828e-10 | 8.7294e-10 | 3.7656e-10 | 2.1032e-11 | 247160.437
337184.063 | 5.3215e-09 | 6.2403e-09 | 1.7671e-10 | 7.923e-09 | 6.5916e-09 | 3.2908e-10 | 8.6739e-10 | 3.7907e-10 | 2.0884e-11 | 247172.594
337196.25 | 5.2862e-09 | 6.3191e-09 | 1.7638e-10 | 8.096e-09 | 6.5979e-09 | 3.2924e-10 | 8.7134e-10 | 3.76e-10 | 2.0773e-11 | 247184.781
337208.406 | 5.297e-09 | 6.3567e-09 | 1.7525e-10 | 8.0952e-09 | 6.6674e-09 | 3.2886e-10 | 8.6422e-10 | 3.8007e-10 | 2.078e-11 | 247196.937
337220.563 | 5.3529e-09 | 6.3833e-09 | 1.7862e-10 | 8.0815e-09 | 6.5776e-09 | 3.2903e-10 | 8.7408e-10 | 3.8021e-10 | 2.0713e-11 | 247209.094
337232.75 | 5.3849e-09 | 6.2846e-09 | 1.7625e-10 | 8.0529e-09 | 6.5747e-09 | 3.2881e-10 | 8.6816e-10 | 3.776e-10 | 2.1095e-11 | 247221.281
337244.906 | 5.2889e-09 | 6.3237e-09 | 1.7888e-10 | 8.0666e-09 | 6.6032e-09 | 3.296e-10 | 8.7511e-10 | 3.7761e-10 | 2.1059e-11 | 247233.437
337257.063 | 5.2983e-09 | 6.3323e-09 | 1.7816e-10 | 8.074e-09 | 6.5846e-09 | 3.2943e-10 | 8.6908e-10 | 3.8051e-10 | 2.0855e-11 | 247245.594
337269.25 | 5.3571e-09 | 6.2933e-09 | 1.7867e-10 | 8.0471e-09 | 6.618e-09 | 3.3136e-10 | 8.7794e-10 | 3.7902e-10 | 2.0908e-11 | 247257.781
337281.406 | 5.2344e-09 | 6.3147e-09 | 1.7609e-10 | 7.9891e-09 | 6.6069e-09 | 3.2906e-10 | 8.5735e-10 | 3.7966e-10 | 2.0605e-11 | 247269.937
337293.563 | 5.254e-09 | 6.3776e-09 | 1.7579e-10 | 8.0578e-09 | 6.6101e-09 | 3.2392e-10 | 8.7618e-10 | 3.7464e-10 | 2.0922e-11 | 247282.094
337305.75 | 5.2829e-09 | 6.2496e-09 | 1.7718e-10 | 8.0519e-09 | 6.5624e-09 | 3.2653e-10 | 8.7043e-10 | 3.7897e-10 | 2.0735e-11 | 247294.281
337317.906 | 5.2948e-09 | 6.2361e-09 | 1.7587e-10 | 8.0496e-09 | 6.5502e-09 | 3.2459e-10 | 8.8298e-10 | 3.7506e-10 | 2.0828e-11 | 247306.437
337330.063 | 5.264e-09 | 6.3319e-09 | 1.7673e-10 | 8.0237e-09 | 6.7642e-09 | 3.2871e-10 | 8.8086e-10 | 3.7709e-10 | 2.0783e-11 | 247318.594
337342.25 | 5.3006e-09 | 6.343e-09 | 1.7635e-10 | 8.0997e-09 | 6.5842e-09 | 3.3157e-10 | 8.8003e-10 | 3.7626e-10 | 2.069e-11 | 247330.781
337354.406 | 5.2432e-09 | 6.3627e-09 | 1.7882e-10 | 7.9804e-09 | 6.6205e-09 | 3.3022e-10 | 8.6893e-10 | 3.791e-10 | 2.0796e-11 | 247342.937
337366.563 | 5.2377e-09 | 6.2328e-09 | 1.7668e-10 | 8.0356e-09 | 6.5539e-09 | 3.2896e-10 | 8.6473e-10 | 3.7628e-10 | 2.0709e-11 | 247355.094
337378.75 | 5.2475e-09 | 6.3669e-09 | 1.7707e-10 | 7.9931e-09 | 6.585e-09 | 3.2497e-10 | 8.6371e-10 | 3.8152e-10 | 2.0879e-11 | 247367.281
337390.906 | 5.4015e-09 | 6.4338e-09 | 1.7672e-10 | 8.085e-09 | 6.5557e-09 | 3.2815e-10 | 8.6381e-10 | 3.7644e-10 | 2.0617e-11 | 247379.437
337403.063 | 5.2809e-09 | 6.296e-09 | 1.7563e-10 | 8.0518e-09 | 6.6035e-09 | 3.2719e-10 | 8.6862e-10 | 3.7977e-10 | 2.0838e-11 | 247391.594
337415.25 | 5.2963e-09 | 6.2492e-09 | 1.7698e-10 | 8.0696e-09 | 6.6175e-09 | 3.286e-10 | 8.6068e-10 | 3.7915e-10 | 2.0905e-11 | 247403.781
337427.406 | 5.3306e-09 | 6.3243e-09 | 1.7729e-10 | 8.0533e-09 | 6.6323e-09 | 3.301e-10 | 8.7052e-10 | 3.7756e-10 | 2.0724e-11 | 247415.937
337439.563 | 5.2925e-09 | 6.3715e-09 | 1.7655e-10 | 8.0012e-09 | 6.6061e-09 | 3.2947e-10 | 8.7136e-10 | 3.7806e-10 | 2.0923e-11 | 247428.094
337451.75 | 5.2502e-09 | 6.2397e-09 | 1.752e-10 | 7.9118e-09 | 6.6141e-09 | 3.2979e-10 | 8.8414e-10 | 3.7841e-10 | 2.0871e-11 | 247440.281
337463.906 | 5.2691e-09 | 6.2817e-09 | 1.7553e-10 | 7.9775e-09 | 6.6541e-09 | 3.2978e-10 | 8.619e-10 | 3.7934e-10 | 2.0651e-11 | 247452.437
337476.094 | 5.246e-09 | 6.3497e-09 | 1.7612e-10 | 8.0982e-09 | 6.6428e-09 | 3.2862e-10 | 8.7029e-10 | 3.7449e-10 | 2.0797e-11 | 247464.625
337488.25 | 5.2779e-09 | 6.3388e-09 | 1.7519e-10 | 8.1017e-09 | 6.5887e-09 | 3.2926e-10 | 8.7031e-10 | 3.7749e-10 | 2.0875e-11 | 247476.781
337500.406 | 5.3211e-09 | 6.2695e-09 | 1.7667e-10 | 8.0076e-09 | 6.6208e-09 | 3.2761e-10 | 8.7103e-10 | 3.7361e-10 | 2.0858e-11 | 247488.937
337512.594 | 5.3023e-09 | 6.3115e-09 | 1.7479e-10 | 7.9711e-09 | 6.6519e-09 | 3.2822e-10 | 8.6875e-10 | 3.7331e-10 | 2.0695e-11 | 247501.125
337524.75 | 5.3009e-09 | 6.3034e-09 | 1.7591e-10 | 8.0202e-09 | 6.6518e-09 | 3.2787e-10 | 8.7339e-10 | 3.7296e-10 | 2.0718e-11 | 247513.281
337536.906 | 5.2804e-09 | 6.353e-09 | 1.774e-10 | 8.057e-09 | 6.6792e-09 | 3.2931e-10 | 8.6931e-10 | 3.7506e-10 | 2.074e-11 | 247525.437
337549.094 | 5.262e-09 | 6.3537e-09 | 1.7692e-10 | 8.0481e-09 | 6.5758e-09 | 3.2804e-10 | 8.681e-10 | 3.7405e-10 | 2.094e-11 | 247537.625
337561.25 | 5.2855e-09 | 6.3243e-09 | 1.7433e-10 | 7.9686e-09 | 6.5532e-09 | 3.2639e-10 | 8.6635e-10 | 3.7571e-10 | 2.058e-11 | 247549.781
337573.406 | 5.2892e-09 | 6.2651e-09 | 1.756e-10 | 7.9982e-09 | 6.6141e-09 | 3.322e-10 | 8.6439e-10 | 3.8124e-10 | 2.0686e-11 | 247561.937
337585.594 | 5.2628e-09 | 6.3136e-09 | 1.7678e-10 | 8.0646e-09 | 6.6185e-09 | 3.2542e-10 | 8.7574e-10 | 3.7553e-10 | 2.0823e-11 | 247574.125
337597.75 | 5.2957e-09 | 6.3083e-09 | 1.762e-10 | 8.0482e-09 | 6.6024e-09 | 3.2815e-10 | 8.6249e-10 | 3.7844e-10 | 2.0358e-11 | 247586.281
337609.906 | 5.2997e-09 | 6.2572e-09 | 1.7521e-10 | 8.1711e-09 | 6.6539e-09 | 3.3035e-10 | 8.7215e-10 | 3.7537e-10 | 2.0734e-11 | 247598.437
337622.094 | 5.2743e-09 | 6.3958e-09 | 1.7561e-10 | 7.9459e-09 | 6.6094e-09 | 3.3033e-10 | 8.7268e-10 | 3.7531e-10 | 2.0769e-11 | 247610.625
337634.25 | 5.2556e-09 | 6.3209e-09 | 1.7744e-10 | 7.9478e-09 | 6.6478e-09 | 3.2478e-10 | 8.6454e-10 | 3.752e-10 | 2.0731e-11 | 247622.781
337646.406 | 5.2992e-09 | 6.2974e-09 | 1.7441e-10 | 8.0414e-09 | 6.5392e-09 | 3.3248e-10 | 8.7426e-10 | 3.7671e-10 | 2.0919e-11 | 247634.937
337658.594 | 5.2766e-09 | 6.3166e-09 | 1.7583e-10 | 7.9627e-09 | 6.6076e-09 | 3.2801e-10 | 8.718e-10 | 3.7728e-10 | 2.0787e-11 | 247647.125
337670.75 | 5.3699e-09 | 6.3237e-09 | 1.7664e-10 | 8.0073e-09 | 6.6446e-09 | 3.2804e-10 | 8.6224e-10 | 3.7814e-10 | 2.0713e-11 | 247659.281
337682.906 | 5.2608e-09 | 6.2636e-09 | 1.7625e-10 | 7.9828e-09 | 6.5684e-09 | 3.2836e-10 | 8.7176e-10 | 3.7943e-10 | 2.0754e-11 | 247671.437
337695.094 | 5.2557e-09 | 6.3238e-09 | 1.7521e-10 | 7.9855e-09 | 6.6081e-09 | 3.2581e-10 | 8.6924e-10 | 3.7709e-10 | 2.0588e-11 | 247683.625
337707.25 | 5.2778e-09 | 6.3391e-09 | 1.7472e-10 | 7.9775e-09 | 6.5959e-09 | 3.2775e-10 | 8.7034e-10 | 3.7417e-10 | 2.0707e-11 | 247695.781
337719.406 | 5.2553e-09 | 6.2386e-09 | 1.7507e-10 | 8.065e-09 | 6.6288e-09 | 3.2943e-10 | 8.7095e-10 | 3.7332e-10 | 2.0722e-11 | 247707.937
337731.594 | 5.2057e-09 | 6.3207e-09 | 1.7477e-10 | 7.9807e-09 | 6.5368e-09 | 3.2552e-10 | 8.5374e-10 | 3.7302e-10 | 2.051e-11 | 247720.125
337743.75 | 5.248e-09 | 6.4029e-09 | 1.7464e-10 | 7.9712e-09 | 6.5536e-09 | 3.2639e-10 | 8.6681e-10 | 3.7918e-10 | 2.0804e-11 | 247732.281
337755.906 | 5.2578e-09 | 6.2403e-09 | 1.7654e-10 | 8.0415e-09 | 6.5217e-09 | 3.2452e-10 | 8.6197e-10 | 3.7333e-10 | 2.0647e-11 | 247744.437
337768.094 | 5.3088e-09 | 6.3397e-09 | 1.7596e-10 | 8.0043e-09 | 6.5501e-09 | 3.2515e-10 | 8.6309e-10 | 3.7422e-10 | 2.0745e-11 | 247756.625
337780.25 | 5.2752e-09 | 6.3203e-09 | 1.7646e-10 | 8.0551e-09 | 6.5312e-09 | 3.2882e-10 | 8.6443e-10 | 3.7287e-10 | 2.1065e-11 | 247768.781
337792.406 | 5.3017e-09 | 6.3748e-09 | 1.7632e-10 | 8.0281e-09 | 6.5938e-09 | 3.2953e-10 | 8.6432e-10 | 3.7923e-10 | 2.0927e-11 | 247780.937
337804.594 | 5.2956e-09 | 6.4035e-09 | 1.7432e-10 | 8.0272e-09 | 6.6506e-09 | 3.2568e-10 | 8.5573e-10 | 3.7253e-10 | 2.0792e-11 | 247793.125
337816.75 | 5.2811e-09 | 6.2795e-09 | 1.754e-10 | 7.989e-09 | 6.5437e-09 | 3.2689e-10 | 8.5734e-10 | 3.8068e-10 | 2.0701e-11 | 247805.281
337828.938 | 5.3674e-09 | 6.2858e-09 | 1.7427e-10 | 8.0394e-09 | 6.5341e-09 | 3.2538e-10 | 8.7184e-10 | 3.7772e-10 | 2.077e-11 | 247817.469
337841.094 | 5.3343e-09 | 6.3636e-09 | 1.767e-10 | 7.9191e-09 | 6.5869e-09 | 3.2878e-10 | 8.6942e-10 | 3.7764e-10 | 2.0806e-11 | 247829.625
337853.25 | 5.2995e-09 | 6.2875e-09 | 1.7534e-10 | 7.9421e-09 | 6.5764e-09 | 3.2434e-10 | 8.7158e-10 | 3.7473e-10 | 2.0502e-11 | 247841.781
337865.438 | 5.263e-09 | 6.3019e-09 | 1.7602e-10 | 7.8627e-09 | 6.5597e-09 | 3.2638e-10 | 8.6383e-10 | 3.7437e-10 | 2.0752e-11 | 247853.969
337877.594 | 5.2436e-09 | 6.2812e-09 | 1.749e-10 | 8.0277e-09 | 6.6619e-09 | 3.2938e-10 | 8.6276e-10 | 3.7832e-10 | 2.0569e-11 | 247866.125
337889.75 | 5.2846e-09 | 6.3404e-09 | 1.734e-10 | 7.9186e-09 | 6.5602e-09 | 3.2324e-10 | 8.6074e-10 | 3.7601e-10 | 2.0877e-11 | 247878.281
337901.938 | 5.2403e-09 | 6.2837e-09 | 1.7423e-10 | 7.9683e-09 | 6.5957e-09 | 3.244e-10 | 8.6406e-10 | 3.7558e-10 | 2.0516e-11 | 247890.469
337914.094 | 5.2713e-09 | 6.3464e-09 | 1.7302e-10 | 7.9087e-09 | 6.523e-09 | 3.2438e-10 | 8.629e-10 | 3.6674e-10 | 2.0686e-11 | 247902.625
337926.25 | 5.2482e-09 | 6.2822e-09 | 1.7481e-10 | 7.9762e-09 | 6.5991e-09 | 3.2722e-10 | 8.6507e-10 | 3.7187e-10 | 2.0552e-11 | 247914.781
337938.438 | 5.2464e-09 | 6.3452e-09 | 1.7704e-10 | 7.9688e-09 | 6.5244e-09 | 3.273e-10 | 8.6962e-10 | 3.7972e-10 | 2.0771e-11 | 247926.969
337950.594 | 5.2849e-09 | 6.2728e-09 | 1.7432e-10 | 8.0743e-09 | 6.6929e-09 | 3.2597e-10 | 8.6089e-10 | 3.7321e-10 | 2.0687e-11 | 247939.125
337962.75 | 5.3068e-09 | 6.3354e-09 | 1.7742e-10 | 7.9841e-09 | 6.6431e-09 | 3.2696e-10 | 8.6483e-10 | 3.8219e-10 | 2.1062e-11 | 247951.281
337974.938 | 5.297e-09 | 6.2854e-09 | 1.7679e-10 | 7.8527e-09 | 6.6083e-09 | 3.2718e-10 | 8.5638e-10 | 3.7364e-10 | 2.0812e-11 | 247963.469
337987.094 | 5.3395e-09 | 6.3168e-09 | 1.7646e-10 | 7.9545e-09 | 6.6591e-09 | 3.2867e-10 | 8.6807e-10 | 3.7434e-10 | 2.0671e-11 | 247975.625
337999.25 | 5.3242e-09 | 6.2961e-09 | 1.7508e-10 | 7.9928e-09 | 6.6781e-09 | 3.279e-10 | 8.7486e-10 | 3.7697e-10 | 2.0863e-11 | 247987.781
338011.438 | 5.2843e-09 | 6.2482e-09 | 1.74e-10 | 7.9364e-09 | 6.6489e-09 | 3.2883e-10 | 8.7712e-10 | 3.8102e-10 | 2.0689e-11 | 247999.969
338023.594 | 5.3417e-09 | 6.3127e-09 | 1.7512e-10 | 7.9803e-09 | 6.6048e-09 | 3.2869e-10 | 8.7005e-10 | 3.7305e-10 | 2.0648e-11 | 248012.125
338035.75 | 5.3381e-09 | 6.3055e-09 | 1.7486e-10 | 8.062e-09 | 6.7342e-09 | 3.2898e-10 | 8.6408e-10 | 3.7762e-10 | 2.0611e-11 | 248024.281
338047.938 | 5.281e-09 | 6.2929e-09 | 1.7544e-10 | 8.0187e-09 | 6.5722e-09 | 3.2847e-10 | 8.6992e-10 | 3.7658e-10 | 2.0979e-11 | 248036.469
338060.094 | 5.368e-09 | 6.3159e-09 | 1.7946e-10 | 7.9974e-09 | 6.5689e-09 | 3.2679e-10 | 8.6595e-10 | 3.7935e-10 | 2.0682e-11 | 248048.625
338072.25 | 5.2769e-09 | 6.3305e-09 | 1.7664e-10 | 7.9721e-09 | 6.5963e-09 | 3.2919e-10 | 8.6257e-10 | 3.7578e-10 | 2.0829e-11 | 248060.781
338084.438 | 5.3243e-09 | 6.313e-09 | 1.7495e-10 | 7.9849e-09 | 6.5763e-09 | 3.2949e-10 | 8.69e-10 | 3.7728e-10 | 2.0782e-11 | 248072.969
338096.594 | 5.2803e-09 | 6.3182e-09 | 1.7517e-10 | 8.0415e-09 | 6.5611e-09 | 3.2572e-10 | 8.6702e-10 | 3.7844e-10 | 2.079e-11 | 248085.125
338108.75 | 5.3257e-09 | 6.3205e-09 | 1.7369e-10 | 7.9774e-09 | 6.5749e-09 | 3.2673e-10 | 8.657e-10 | 3.7497e-10 | 2.0628e-11 | 248097.281
338120.938 | 5.3153e-09 | 6.3117e-09 | 1.7822e-10 | 8.0715e-09 | 6.699e-09 | 3.3291e-10 | 8.7394e-10 | 3.8049e-10 | 2.0685e-11 | 248109.469
338133.094 | 5.2775e-09 | 6.3764e-09 | 1.7836e-10 | 8.0125e-09 | 6.5475e-09 | 3.2864e-10 | 8.8248e-10 | 3.7701e-10 | 2.0757e-11 | 248121.625
338145.25 | 5.2983e-09 | 6.3671e-09 | 1.7613e-10 | 8.0984e-09 | 6.6582e-09 | 3.2832e-10 | 8.7163e-10 | 3.8379e-10 | 2.0774e-11 | 248133.781
338157.438 | 5.2828e-09 | 6.2984e-09 | 1.7657e-10 | 7.9513e-09 | 6.6461e-09 | 3.2923e-10 | 8.7122e-10 | 3.7653e-10 | 2.0674e-11 | 248145.969
338169.594 | 5.3795e-09 | 6.3138e-09 | 1.7581e-10 | 8.0633e-09 | 6.6816e-09 | 3.301e-10 | 8.6395e-10 | 3.8114e-10 | 2.0839e-11 | 248158.125
338181.75 | 5.2984e-09 | 6.385e-09 | 1.7594e-10 | 8.0526e-09 | 6.5823e-09 | 3.2848e-10 | 8.7375e-10 | 3.7345e-10 | 2.1081e-11 | 248170.281
338193.938 | 5.3175e-09 | 6.3149e-09 | 1.7613e-10 | 7.9516e-09 | 6.673e-09 | 3.3071e-10 | 8.7798e-10 | 3.7614e-10 | 2.0617e-11 | 248182.469
338206.094 | 5.299e-09 | 6.333e-09 | 1.7713e-10 | 8.0341e-09 | 6.628e-09 | 3.29e-10 | 8.6962e-10 | 3.7355e-10 | 2.0833e-11 | 248194.625
338218.281 | 5.2751e-09 | 6.2915e-09 | 1.7558e-10 | 7.9278e-09 | 6.6414e-09 | 3.2974e-10 | 8.8184e-10 | 3.7745e-10 | 2.1051e-11 | 248206.812
338230.438 | 5.3394e-09 | 6.2666e-09 | 1.7738e-10 | 8.0505e-09 | 6.6181e-09 | 3.2784e-10 | 8.7146e-10 | 3.7951e-10 | 2.0688e-11 | 248218.969
338242.594 | 5.3112e-09 | 6.3326e-09 | 1.7511e-10 | 8.0447e-09 | 6.647e-09 | 3.2237e-10 | 8.6973e-10 | 3.7593e-10 | 2.0934e-11 | 248231.125
338254.781 | 5.2012e-09 | 6.3363e-09 | 1.7713e-10 | 8.0591e-09 | 6.6523e-09 | 3.267e-10 | 8.7018e-10 | 3.7996e-10 | 2.0815e-11 | 248243.312
338266.938 | 5.1805e-09 | 6.2862e-09 | 1.7621e-10 | 8.0514e-09 | 6.6239e-09 | 3.3205e-10 | 8.6798e-10 | 3.7925e-10 | 2.0642e-11 | 248255.469
338279.094 | 5.2847e-09 | 6.4066e-09 | 1.7763e-10 | 8.0159e-09 | 6.5339e-09 | 3.2836e-10 | 8.7454e-10 | 3.7602e-10 | 2.0607e-11 | 248267.625
338291.281 | 5.2462e-09 | 6.2834e-09 | 1.7602e-10 | 7.9527e-09 | 6.6654e-09 | 3.2974e-10 | 8.6635e-10 | 3.7614e-10 | 2.0786e-11 | 248279.812
338303.438 | 5.2954e-09 | 6.2497e-09 | 1.7515e-10 | 8.0147e-09 | 6.5721e-09 | 3.1962e-10 | 8.688e-10 | 3.7411e-10 | 2.07e-11 | 248291.969
338315.594 | 5.2755e-09 | 6.3067e-09 | 1.7496e-10 | 7.8676e-09 | 6.5483e-09 | 3.2831e-10 | 8.6793e-10 | 3.7225e-10 | 2.0426e-11 | 248304.125
338327.781 | 5.3023e-09 | 6.2974e-09 | 1.7468e-10 | 8.0532e-09 | 6.6092e-09 | 3.2886e-10 | 8.7537e-10 | 3.7409e-10 | 2.0455e-11 | 248316.312
338339.938 | 5.2581e-09 | 6.3231e-09 | 1.7436e-10 | 7.9667e-09 | 6.4969e-09 | 3.2488e-10 | 8.6721e-10 | 3.7404e-10 | 2.088e-11 | 248328.469
338352.094 | 5.3089e-09 | 6.3735e-09 | 1.7499e-10 | 7.94e-09 | 6.5275e-09 | 3.2316e-10 | 8.5816e-10 | 3.7389e-10 | 2.0589e-11 | 248340.625
338364.281 | 5.273e-09 | 6.3424e-09 | 1.7671e-10 | 7.9296e-09 | 6.5734e-09 | 3.2994e-10 | 8.631e-10 | 3.7099e-10 | 2.0745e-11 | 248352.812
338376.438 | 5.318e-09 | 6.3375e-09 | 1.7454e-10 | 7.948e-09 | 6.5991e-09 | 3.2602e-10 | 8.6722e-10 | 3.726e-10 | 2.0596e-11 | 248364.969
338388.594 | 5.2736e-09 | 6.3411e-09 | 1.7695e-10 | 7.9906e-09 | 6.5488e-09 | 3.2465e-10 | 8.6182e-10 | 3.8129e-10 | 2.0955e-11 | 248377.125
338400.781 | 5.3131e-09 | 6.3484e-09 | 1.7514e-10 | 7.9488e-09 | 6.6183e-09 | 3.2558e-10 | 8.6387e-10 | 3.7504e-10 | 2.0702e-11 | 248389.312
338412.938 | 5.3081e-09 | 6.2479e-09 | 1.7374e-10 | 7.9746e-09 | 6.5881e-09 | 3.2141e-10 | 8.6781e-10 | 3.7382e-10 | 2.0796e-11 | 248401.469
338425.094 | 5.355e-09 | 6.3239e-09 | 1.7619e-10 | 8.0152e-09 | 6.5607e-09 | 3.2741e-10 | 8.6167e-10 | 3.7788e-10 | 2.0702e-11 | 248413.625
338437.281 | 5.3265e-09 | 6.3521e-09 | 1.736e-10 | 8.0699e-09 | 6.6739e-09 | 3.2536e-10 | 8.7439e-10 | 3.8083e-10 | 2.0523e-11 | 248425.812
338449.438 | 5.2938e-09 | 6.2484e-09 | 1.7653e-10 | 8.0307e-09 | 6.577e-09 | 3.2805e-10 | 8.703e-10 | 3.7455e-10 | 2.0736e-11 | 248437.969
338461.594 | 5.3308e-09 | 6.3386e-09 | 1.7748e-10 | 8.0249e-09 | 6.5893e-09 | 3.2414e-10 | 8.7106e-10 | 3.7607e-10 | 2.0796e-11 | 248450.125
338473.781 | 5.3778e-09 | 6.2918e-09 | 1.7569e-10 | 8.0476e-09 | 6.6166e-09 | 3.3177e-10 | 8.6394e-10 | 3.8063e-10 | 2.0927e-11 | 248462.312
338485.938 | 5.3361e-09 | 6.3799e-09 | 1.7521e-10 | 7.9601e-09 | 6.6771e-09 | 3.2538e-10 | 8.7645e-10 | 3.7762e-10 | 2.0656e-11 | 248474.469
338498.094 | 5.4496e-09 | 6.2684e-09 | 1.7408e-10 | 8.0992e-09 | 6.6055e-09 | 3.2583e-10 | 8.642e-10 | 3.7769e-10 | 2.0715e-11 | 248486.625
338510.281 | 5.2871e-09 | 6.3265e-09 | 1.7628e-10 | 7.972e-09 | 6.6385e-09 | 3.2698e-10 | 8.6816e-10 | 3.7765e-10 | 2.0755e-11 | 248498.812
338522.438 | 5.2673e-09 | 6.322e-09 | 1.7488e-10 | 8.1398e-09 | 6.5934e-09 | 3.2796e-10 | 8.6789e-10 | 3.7863e-10 | 2.0617e-11 | 248510.969
338534.594 | 5.2551e-09 | 6.2889e-09 | 1.765e-10 | 7.981e-09 | 6.5792e-09 | 3.297e-10 | 8.6268e-10 | 3.7414e-10 | 2.0735e-11 | 248523.125
338546.781 | 5.3405e-09 | 6.2897e-09 | 1.7492e-10 | 8.0195e-09 | 6.5909e-09 | 3.2471e-10 | 8.6985e-10 | 3.7409e-10 | 2.0643e-11 | 248535.312
338558.938 | 5.3658e-09 | 6.373e-09 | 1.7527e-10 | 8.0742e-09 | 6.6312e-09 | 3.2946e-10 | 8.7264e-10 | 3.7813e-10 | 2.0911e-11 | 248547.469
338571.094 | 5.3326e-09 | 6.3153e-09 | 1.7505e-10 | 7.9746e-09 | 6.563e-09 | 3.272e-10 | 8.6717e-10 | 3.7695e-10 | 2.0641e-11 | 248559.625
338583.281 | 5.3752e-09 | 6.3563e-09 | 1.7697e-10 | 8.1229e-09 | 6.644e-09 | 3.2711e-10 | 8.6982e-10 | 3.7491e-10 | 2.0715e-11 | 248571.812
338595.438 | 5.3618e-09 | 6.2412e-09 | 1.7538e-10 | 8.0528e-09 | 6.6433e-09 | 3.3478e-10 | 8.6769e-10 | 3.7905e-10 | 2.0623e-11 | 248583.969
338607.625 | 5.3263e-09 | 6.3007e-09 | 1.749e-10 | 8.077e-09 | 6.6419e-09 | 3.249e-10 | 8.6973e-10 | 3.8047e-10 | 2.0812e-11 | 248596.156
338619.781 | 5.2823e-09 | 6.2182e-09 | 1.7533e-10 | 8.0145e-09 | 6.591e-09 | 3.2467e-10 | 8.7168e-10 | 3.7916e-10 | 2.0511e-11 | 248608.312
338631.938 | 5.3157e-09 | 6.3055e-09 | 1.7383e-10 | 8.0223e-09 | 6.542e-09 | 3.2864e-10 | 8.6052e-10 | 3.7526e-10 | 2.0837e-11 | 248620.469
338644.125 | 5.2793e-09 | 6.2955e-09 | 1.7596e-10 | 8.1516e-09 | 6.5831e-09 | 3.2632e-10 | 8.6492e-10 | 3.8059e-10 | 2.0879e-11 | 248632.656
338656.281 | 5.2944e-09 | 6.309e-09 | 1.7674e-10 | 7.9459e-09 | 6.5835e-09 | 3.2477e-10 | 8.717e-10 | 3.7923e-10 | 2.0743e-11 | 248644.812
338668.438 | 5.315e-09 | 6.3672e-09 | 1.7665e-10 | 8.0197e-09 | 6.6587e-09 | 3.2758e-10 | 8.6375e-10 | 3.7673e-10 | 2.0757e-11 | 248656.969
338680.625 | 5.2591e-09 | 6.294e-09 | 1.7469e-10 | 8.0649e-09 | 6.5944e-09 | 3.2603e-10 | 8.7909e-10 | 3.7501e-10 | 2.0714e-11 | 248669.156
338692.781 | 5.2558e-09 | 6.3457e-09 | 1.7549e-10 | 8.0834e-09 | 6.5914e-09 | 3.262e-10 | 8.7379e-10 | 3.7844e-10 | 2.068e-11 | 248681.312
338704.938 | 5.2799e-09 | 6.3308e-09 | 1.7683e-10 | 7.9162e-09 | 6.6331e-09 | 3.2495e-10 | 8.624e-10 | 3.7667e-10 | 2.0578e-11 | 248693.469
338717.125 | 5.2555e-09 | 6.21e-09 | 1.7415e-10 | 7.9175e-09 | 6.5185e-09 | 3.2311e-10 | 8.5993e-10 | 3.7518e-10 | 2.0716e-11 | 248705.656
338729.281 | 5.2707e-09 | 6.273e-09 | 1.7461e-10 | 8.0284e-09 | 6.593e-09 | 3.264e-10 | 8.7362e-10 | 3.7507e-10 | 2.0657e-11 | 248717.812
338741.438 | 5.3737e-09 | 6.404e-09 | 1.757e-10 | 7.9894e-09 | 6.5747e-09 | 3.2949e-10 | 8.6681e-10 | 3.7533e-10 | 2.0588e-11 | 248729.969
338753.625 | 5.2728e-09 | 6.3771e-09 | 1.7572e-10 | 7.9706e-09 | 6.6378e-09 | 3.2119e-10 | 8.6675e-10 | 3.7738e-10 | 2.0601e-11 | 248742.156
338765.781 | 5.259e-09 | 6.3377e-09 | 1.7396e-10 | 8.0203e-09 | 6.5889e-09 | 3.2544e-10 | 8.7377e-10 | 3.7964e-10 | 2.0849e-11 | 248754.312
338777.938 | 5.2134e-09 | 6.2417e-09 | 1.7616e-10 | 8.0356e-09 | 6.6274e-09 | 3.2381e-10 | 8.7643e-10 | 3.7552e-10 | 2.056e-11 | 248766.469
338790.125 | 5.2901e-09 | 6.2932e-09 | 1.7761e-10 | 8.039e-09 | 6.5518e-09 | 3.2718e-10 | 8.7002e-10 | 3.749e-10 | 2.0555e-11 | 248778.656
338802.281 | 5.2698e-09 | 6.2991e-09 | 1.7721e-10 | 8.0231e-09 | 6.5639e-09 | 3.2308e-10 | 8.6634e-10 | 3.7561e-10 | 2.0675e-11 | 248790.812
338814.438 | 5.2666e-09 | 6.2441e-09 | 1.7461e-10 | 8.0043e-09 | 6.6559e-09 | 3.3021e-10 | 8.7181e-10 | 3.7805e-10 | 2.0608e-11 | 248802.969
338826.625 | 5.3325e-09 | 6.3085e-09 | 1.7747e-10 | 8.0472e-09 | 6.6092e-09 | 3.2784e-10 | 8.78e-10 | 3.7737e-10 | 2.1031e-11 | 248815.156
338838.781 | 5.2726e-09 | 6.2296e-09 | 1.7583e-10 | 8.0107e-09 | 6.5509e-09 | 3.2619e-10 | 8.8013e-10 | 3.793e-10 | 2.0922e-11 | 248827.312
338850.938 | 5.198e-09 | 6.2492e-09 | 1.7696e-10 | 8.0709e-09 | 6.6755e-09 | 3.2429e-10 | 8.7409e-10 | 3.731e-10 | 2.0613e-11 | 248839.469
338863.125 | 5.2281e-09 | 6.3479e-09 | 1.7584e-10 | 7.9714e-09 | 6.6118e-09 | 3.2898e-10 | 8.8137e-10 | 3.7932e-10 | 2.0545e-11 | 248851.656
338875.281 | 5.2969e-09 | 6.2655e-09 | 1.742e-10 | 7.9968e-09 | 6.5814e-09 | 3.2699e-10 | 8.7873e-10 | 3.7829e-10 | 2.065e-11 | 248863.812
338887.438 | 5.3608e-09 | 6.2638e-09 | 1.7554e-10 | 8.0684e-09 | 6.5264e-09 | 3.2393e-10 | 8.7819e-10 | 3.7719e-10 | 2.0499e-11 | 248875.969
338899.625 | 5.2579e-09 | 6.2672e-09 | 1.7579e-10 | 8.0294e-09 | 6.5365e-09 | 3.254e-10 | 8.7996e-10 | 3.7894e-10 | 2.056e-11 | 248888.156
338911.781 | 5.2949e-09 | 6.2362e-09 | 1.7618e-10 | 7.9683e-09 | 6.5887e-09 | 3.2498e-10 | 8.625e-10 | 3.7366e-10 | 2.0402e-11 | 248900.312
338923.938 | 5.2693e-09 | 6.3357e-09 | 1.7526e-10 | 8.0388e-09 | 6.5298e-09 | 3.2666e-10 | 8.6677e-10 | 3.7611e-10 | 2.0596e-11 | 248912.469
338936.125 | 5.206e-09 | 6.3177e-09 | 1.7422e-10 | 7.9711e-09 | 6.5118e-09 | 3.2724e-10 | 8.6071e-10 | 3.7818e-10 | 2.047e-11 | 248924.656
338948.281 | 5.2483e-09 | 6.2693e-09 | 1.7517e-10 | 8.0382e-09 | 6.5501e-09 | 3.2482e-10 | 8.7293e-10 | 3.7823e-10 | 2.0395e-11 | 248936.812
338960.438 | 5.2631e-09 | 6.2962e-09 | 1.7615e-10 | 8.0078e-09 | 6.5847e-09 | 3.2634e-10 | 8.6554e-10 | 3.7461e-10 | 2.0536e-11 | 248948.969
338972.625 | 5.3031e-09 | 6.2869e-09 | 1.7425e-10 | 7.9809e-09 | 6.5852e-09 | 3.2242e-10 | 8.6261e-10 | 3.7757e-10 | 2.063e-11 | 248961.156
338984.781 | 5.2855e-09 | 6.3104e-09 | 1.7489e-10 | 7.8844e-09 | 6.5215e-09 | 3.2213e-10 | 8.5421e-10 | 3.7624e-10 | 2.043e-11 | 248973.312
338996.969 | 5.2463e-09 | 6.2807e-09 | 1.7469e-10 | 8.0659e-09 | 6.5406e-09 | 3.2584e-10 | 8.6912e-10 | 3.7553e-10 | 2.0482e-11 | 248985.5
339009.125 | 5.2992e-09 | 6.2941e-09 | 1.753e-10 | 7.9753e-09 | 6.6367e-09 | 3.2385e-10 | 8.7686e-10 | 3.7617e-10 | 2.0761e-11 | 248997.656
339021.281 | 5.2356e-09 | 6.2461e-09 | 1.7502e-10 | 7.9262e-09 | 6.5237e-09 | 3.2596e-10 | 8.6038e-10 | 3.796e-10 | 2.0389e-11 | 249009.812
339033.469 | 5.3433e-09 | 6.3056e-09 | 1.74e-10 | 8.0077e-09 | 6.567e-09 | 3.2492e-10 | 8.6472e-10 | 3.7262e-10 | 2.071e-11 | 249022
339045.625 | 5.3286e-09 | 6.2712e-09 | 1.7494e-10 | 8.0054e-09 | 6.6125e-09 | 3.2495e-10 | 8.6204e-10 | 3.7581e-10 | 2.0365e-11 | 249034.156
339057.781 | 5.2766e-09 | 6.2968e-09 | 1.7387e-10 | 7.9557e-09 | 6.5049e-09 | 3.2418e-10 | 8.6301e-10 | 3.7483e-10 | 2.0586e-11 | 249046.312
339069.969 | 5.299e-09 | 6.2412e-09 | 1.767e-10 | 7.9132e-09 | 6.5636e-09 | 3.239e-10 | 8.6637e-10 | 3.7163e-10 | 2.0667e-11 | 249058.5
339082.125 | 5.2924e-09 | 6.3127e-09 | 1.7499e-10 | 8.0164e-09 | 6.5649e-09 | 3.2779e-10 | 8.7059e-10 | 3.714e-10 | 2.0535e-11 | 249070.656
339094.281 | 5.2542e-09 | 6.3196e-09 | 1.751e-10 | 7.9093e-09 | 6.4783e-09 | 3.1984e-10 | 8.5979e-10 | 3.7521e-10 | 2.0509e-11 | 249082.812
339106.469 | 5.2112e-09 | 6.2351e-09 | 1.7605e-10 | 7.9657e-09 | 6.4737e-09 | 3.2694e-10 | 8.6749e-10 | 3.7319e-10 | 2.0507e-11 | 249095
339118.625 | 5.3554e-09 | 6.2764e-09 | 1.7439e-10 | 7.9734e-09 | 6.5166e-09 | 3.2047e-10 | 8.6163e-10 | 3.7571e-10 | 2.0489e-11 | 249107.156
339130.781 | 5.2856e-09 | 6.2758e-09 | 1.7475e-10 | 7.9979e-09 | 6.5421e-09 | 3.1996e-10 | 8.6642e-10 | 3.6987e-10 | 2.053e-11 | 249119.312
339142.969 | 5.2126e-09 | 6.3316e-09 | 1.765e-10 | 7.8593e-09 | 6.5539e-09 | 3.2949e-10 | 8.6303e-10 | 3.7854e-10 | 2.0678e-11 | 249131.5
339155.125 | 5.2295e-09 | 6.2558e-09 | 1.7461e-10 | 7.8575e-09 | 6.5885e-09 | 3.2173e-10 | 8.5987e-10 | 3.7222e-10 | 2.0618e-11 | 249143.656
339167.281 | 5.2449e-09 | 6.3277e-09 | 1.7459e-10 | 7.9509e-09 | 6.5392e-09 | 3.2484e-10 | 8.6146e-10 | 3.7393e-10 | 2.066e-11 | 249155.812
339179.469 | 5.1685e-09 | 6.234e-09 | 1.7688e-10 | 7.9018e-09 | 6.6092e-09 | 3.2585e-10 | 8.7171e-10 | 3.7432e-10 | 2.054e-11 | 249168
339191.625 | 5.3173e-09 | 6.2486e-09 | 1.7515e-10 | 7.9332e-09 | 6.5365e-09 | 3.27e-10 | 8.6624e-10 | 3.7688e-10 | 2.0599e-11 | 249180.156
339203.781 | 5.2234e-09 | 6.2229e-09 | 1.7296e-10 | 7.9531e-09 | 6.5286e-09 | 3.2451e-10 | 8.5877e-10 | 3.7331e-10 | 2.0528e-11 | 249192.312
339215.969 | 5.2733e-09 | 6.2546e-09 | 1.7481e-10 | 8.019e-09 | 6.5821e-09 | 3.2456e-10 | 8.5788e-10 | 3.7801e-10 | 2.0399e-11 | 249204.5
339228.125 | 5.2461e-09 | 6.2723e-09 | 1.7523e-10 | 7.9616e-09 | 6.5256e-09 | 3.2813e-10 | 8.695e-10 | 3.7671e-10 | 2.0297e-11 | 249216.656
339240.281 | 5.2542e-09 | 6.2386e-09 | 1.7453e-10 | 7.9711e-09 | 6.5145e-09 | 3.2393e-10 | 8.6389e-10 | 3.6842e-10 | 2.0599e-11 | 249228.812
339252.469 | 5.2526e-09 | 6.2589e-09 | 1.7595e-10 | 7.9977e-09 | 6.5837e-09 | 3.2635e-10 | 8.5979e-10 | 3.7449e-10 | 2.0435e-11 | 249241
339264.625 | 5.2313e-09 | 6.2333e-09 | 1.7424e-10 | 7.9444e-09 | 6.5752e-09 | 3.2257e-10 | 8.6658e-10 | 3.7048e-10 | 2.0395e-11 | 249253.156
339276.781 | 5.2434e-09 | 6.241e-09 | 1.7324e-10 | 7.8978e-09 | 6.5304e-09 | 3.2585e-10 | 8.6277e-10 | 3.7442e-10 | 2.0607e-11 | 249265.312
339288.969 | 5.2205e-09 | 6.153e-09 | 1.7574e-10 | 7.8661e-09 | 6.5234e-09 | 3.2441e-10 | 8.6387e-10 | 3.7492e-10 | 2.0291e-11 | 249277.5
339301.125 | 5.2757e-09 | 6.2762e-09 | 1.7513e-10 | 7.9545e-09 | 6.5176e-09 | 3.2582e-10 | 8.5886e-10 | 3.7615e-10 | 2.0422e-11 | 249289.656
339313.281 | 5.1373e-09 | 6.2407e-09 | 1.731e-10 | 7.983e-09 | 6.4693e-09 | 3.2373e-10 | 8.5641e-10 | 3.7106e-10 | 2.0347e-11 | 249301.812
339325.469 | 5.1635e-09 | 6.2036e-09 | 1.7473e-10 | 7.8671e-09 | 6.5496e-09 | 3.2429e-10 | 8.6004e-10 | 3.7178e-10 | 2.0398e-11 | 249314
339337.625 | 5.2049e-09 | 6.2126e-09 | 1.742e-10 | 7.9097e-09 | 6.5103e-09 | 3.2551e-10 | 8.6449e-10 | 3.6843e-10 | 2.0339e-11 | 249326.156
339349.813 | 5.2532e-09 | 6.2133e-09 | 1.7274e-10 | 7.9754e-09 | 6.5254e-09 | 3.221e-10 | 8.5898e-10 | 3.7154e-10 | 2.0338e-11 | 249338.344
339361.969 | 5.2475e-09 | 6.182e-09 | 1.7323e-10 | 7.9142e-09 | 6.5144e-09 | 3.2462e-10 | 8.6492e-10 | 3.7136e-10 | 2.0569e-11 | 249350.5
339374.125 | 5.2323e-09 | 6.2445e-09 | 1.7302e-10 | 7.823e-09 | 6.4687e-09 | 3.2059e-10 | 8.5714e-10 | 3.6726e-10 | 2.0208e-11 | 249362.656
339386.313 | 5.2166e-09 | 6.3081e-09 | 1.738e-10 | 7.8647e-09 | 6.5406e-09 | 3.2094e-10 | 8.6216e-10 | 3.7395e-10 | 2.062e-11 | 249374.844
339398.469 | 5.2579e-09 | 6.302e-09 | 1.7446e-10 | 7.9708e-09 | 6.5518e-09 | 3.2578e-10 | 8.5928e-10 | 3.7251e-10 | 2.0473e-11 | 249387
339410.625 | 5.2654e-09 | 6.1985e-09 | 1.7536e-10 | 7.9917e-09 | 6.5788e-09 | 3.2522e-10 | 8.7391e-10 | 3.7685e-10 | 2.039e-11 | 249399.156
339422.813 | 5.1967e-09 | 6.2868e-09 | 1.7372e-10 | 7.9724e-09 | 6.518e-09 | 3.2785e-10 | 8.6927e-10 | 3.7262e-10 | 2.0562e-11 | 249411.344
339434.969 | 5.2366e-09 | 6.2236e-09 | 1.7365e-10 | 7.9485e-09 | 6.5414e-09 | 3.2351e-10 | 8.6792e-10 | 3.7788e-10 | 2.0771e-11 | 249423.5
339447.125 | 5.1828e-09 | 6.2122e-09 | 1.7404e-10 | 8.0127e-09 | 6.6379e-09 | 3.2126e-10 | 8.6539e-10 | 3.7391e-10 | 2.0384e-11 | 249435.656
339459.313 | 5.2686e-09 | 6.2397e-09 | 1.7499e-10 | 7.911e-09 | 6.5521e-09 | 3.2563e-10 | 8.7177e-10 | 3.7548e-10 | 2.0621e-11 | 249447.844
339471.469 | 5.2637e-09 | 6.2752e-09 | 1.7518e-10 | 7.9478e-09 | 6.5708e-09 | 3.276e-10 | 8.72e-10 | 3.7621e-10 | 2.0695e-11 | 249460
339483.625 | 5.2098e-09 | 6.3217e-09 | 1.7377e-10 | 8.0161e-09 | 6.6279e-09 | 3.2686e-10 | 8.6055e-10 | 3.7679e-10 | 2.065e-11 | 249472.156
339495.813 | 5.2896e-09 | 6.3091e-09 | 1.7641e-10 | 8.0286e-09 | 6.5201e-09 | 3.2581e-10 | 8.6558e-10 | 3.7649e-10 | 2.0607e-11 | 249484.344
339507.969 | 5.2569e-09 | 6.2824e-09 | 1.7589e-10 | 8.0292e-09 | 6.6079e-09 | 3.2589e-10 | 8.6794e-10 | 3.7356e-10 | 2.0614e-11 | 249496.5
339520.125 | 5.2599e-09 | 6.2765e-09 | 1.7543e-10 | 7.9924e-09 | 6.6252e-09 | 3.2634e-10 | 8.6417e-10 | 3.7899e-10 | 2.0566e-11 | 249508.656
339532.313 | 5.2852e-09 | 6.2543e-09 | 1.7615e-10 | 7.9024e-09 | 6.5763e-09 | 3.276e-10 | 8.6527e-10 | 3.7587e-10 | 2.077e-11 | 249520.844
339544.469 | 5.2317e-09 | 6.2908e-09 | 1.7561e-10 | 7.9843e-09 | 6.5771e-09 | 3.2561e-10 | 8.6587e-10 | 3.7752e-10 | 2.0635e-11 | 249533
339556.625 | 5.3223e-09 | 6.2629e-09 | 1.7458e-10 | 7.942e-09 | 6.6083e-09 | 3.284e-10 | 8.5767e-10 | 3.7257e-10 | 2.0525e-11 | 249545.156
339568.813 | 5.2701e-09 | 6.2844e-09 | 1.7403e-10 | 7.9326e-09 | 6.5292e-09 | 3.244e-10 | 8.5684e-10 | 3.7191e-10 | 2.0645e-11 | 249557.344
339580.969 | 5.235e-09 | 6.3322e-09 | 1.7612e-10 | 7.8901e-09 | 6.5328e-09 | 3.2362e-10 | 8.7203e-10 | 3.7237e-10 | 2.0638e-11 | 249569.5
339593.125 | 5.1954e-09 | 6.2514e-09 | 1.7719e-10 | 7.9122e-09 | 6.4963e-09 | 3.2217e-10 | 8.6147e-10 | 3.7715e-10 | 2.0447e-11 | 249581.656
339605.313 | 5.2289e-09 | 6.3078e-09 | 1.7585e-10 | 8.0162e-09 | 6.5439e-09 | 3.2674e-10 | 8.7491e-10 | 3.7548e-10 | 2.0589e-11 | 249593.844
339617.469 | 5.2445e-09 | 6.3165e-09 | 1.7616e-10 | 7.9522e-09 | 6.5568e-09 | 3.2336e-10 | 8.7075e-10 | 3.7859e-10 | 2.0632e-11 | 249606
339629.625 | 5.3182e-09 | 6.3243e-09 | 1.7433e-10 | 8.0456e-09 | 6.5882e-09 | 3.249e-10 | 8.7201e-10 | 3.7437e-10 | 2.0663e-11 | 249618.156
339641.813 | 5.2971e-09 | 6.3377e-09 | 1.7588e-10 | 8.0099e-09 | 6.5659e-09 | 3.2433e-10 | 8.6389e-10 | 3.7717e-10 | 2.0493e-11 | 249630.344
339653.969 | 5.2956e-09 | 6.2228e-09 | 1.7242e-10 | 7.9099e-09 | 6.521e-09 | 3.2464e-10 | 8.5988e-10 | 3.7298e-10 | 2.0509e-11 | 249642.5
339666.125 | 5.2727e-09 | 6.2975e-09 | 1.7508e-10 | 7.9854e-09 | 6.5148e-09 | 3.2477e-10 | 8.5915e-10 | 3.7342e-10 | 2.0484e-11 | 249654.656
339678.313 | 5.2319e-09 | 6.3005e-09 | 1.7411e-10 | 7.9514e-09 | 6.5489e-09 | 3.2143e-10 | 8.7185e-10 | 3.7147e-10 | 2.0689e-11 | 249666.844
339690.469 | 5.268e-09 | 6.2082e-09 | 1.7396e-10 | 8.0145e-09 | 6.6109e-09 | 3.2395e-10 | 8.6181e-10 | 3.7547e-10 | 2.063e-11 | 249679
339702.625 | 5.2512e-09 | 6.2332e-09 | 1.7184e-10 | 7.9987e-09 | 6.5462e-09 | 3.2206e-10 | 8.6901e-10 | 3.7087e-10 | 2.0406e-11 | 249691.156
339714.813 | 5.2656e-09 | 6.2325e-09 | 1.7391e-10 | 7.9073e-09 | 6.5441e-09 | 3.2527e-10 | 8.7091e-10 | 3.756e-10 | 2.0423e-11 | 249703.344
339726.969 | 5.2663e-09 | 6.2879e-09 | 1.7335e-10 | 7.9433e-09 | 6.5063e-09 | 3.2227e-10 | 8.6144e-10 | 3.6845e-10 | 2.0381e-11 | 249715.5
339739.156 | 5.3575e-09 | 6.2218e-09 | 1.7264e-10 | 7.9477e-09 | 6.5181e-09 | 3.2401e-10 | 8.6678e-10 | 3.7537e-10 | 2.0331e-11 | 249727.687
339751.313 | 5.2371e-09 | 6.2558e-09 | 1.7256e-10 | 7.9557e-09 | 6.5476e-09 | 3.2479e-10 | 8.5783e-10 | 3.7218e-10 | 2.0606e-11 | 249739.844
339763.469 | 5.2447e-09 | 6.244e-09 | 1.7351e-10 | 7.9876e-09 | 6.5578e-09 | 3.1945e-10 | 8.5695e-10 | 3.7277e-10 | 2.0649e-11 | 249752
339775.656 | 5.2776e-09 | 6.2346e-09 | 1.7311e-10 | 7.9939e-09 | 6.5209e-09 | 3.2296e-10 | 8.6127e-10 | 3.74e-10 | 2.0384e-11 | 249764.187
339787.813 | 5.2683e-09 | 6.2961e-09 | 1.7437e-10 | 7.9196e-09 | 6.5179e-09 | 3.2435e-10 | 8.6662e-10 | 3.7064e-10 | 2.0102e-11 | 249776.344
339799.969 | 5.2735e-09 | 6.3034e-09 | 1.7518e-10 | 7.9098e-09 | 6.5023e-09 | 3.2019e-10 | 8.6323e-10 | 3.7302e-10 | 2.0554e-11 | 249788.5
339812.156 | 5.1915e-09 | 6.2459e-09 | 1.7532e-10 | 7.946e-09 | 6.5434e-09 | 3.2677e-10 | 8.6919e-10 | 3.7354e-10 | 2.0302e-11 | 249800.687
339824.313 | 5.3021e-09 | 6.3006e-09 | 1.7486e-10 | 7.8744e-09 | 6.5481e-09 | 3.2379e-10 | 8.6097e-10 | 3.7401e-10 | 2.063e-11 | 249812.844
339836.469 | 5.2788e-09 | 6.2303e-09 | 1.7322e-10 | 7.9555e-09 | 6.5584e-09 | 3.1879e-10 | 8.584e-10 | 3.6971e-10 | 2.0357e-11 | 249825
339848.656 | 5.2383e-09 | 6.257e-09 | 1.7578e-10 | 7.9478e-09 | 6.5297e-09 | 3.2451e-10 | 8.6218e-10 | 3.6837e-10 | 2.0486e-11 | 249837.187
339860.813 | 5.2867e-09 | 6.3098e-09 | 1.7228e-10 | 7.9519e-09 | 6.5638e-09 | 3.2657e-10 | 8.6206e-10 | 3.7243e-10 | 2.0522e-11 | 249849.344
339872.969 | 5.2923e-09 | 6.1345e-09 | 1.7235e-10 | 7.8537e-09 | 6.6049e-09 | 3.2279e-10 | 8.6262e-10 | 3.7165e-10 | 2.0439e-11 | 249861.5
339885.156 | 5.2043e-09 | 6.1894e-09 | 1.7374e-10 | 7.8989e-09 | 6.5316e-09 | 3.2361e-10 | 8.617e-10 | 3.7332e-10 | 2.0365e-11 | 249873.687
339897.313 | 5.1309e-09 | 6.2685e-09 | 1.7329e-10 | 7.9207e-09 | 6.4925e-09 | 3.246e-10 | 8.5705e-10 | 3.7151e-10 | 2.0259e-11 | 249885.844
339909.469 | 5.1602e-09 | 6.2129e-09 | 1.7352e-10 | 7.9603e-09 | 6.489e-09 | 3.2359e-10 | 8.6122e-10 | 3.7206e-10 | 2.0254e-11 | 249898
339921.656 | 5.2029e-09 | 6.2523e-09 | 1.738e-10 | 7.9869e-09 | 6.542e-09 | 3.2674e-10 | 8.549e-10 | 3.6965e-10 | 2.0534e-11 | 249910.187
339933.813 | 5.2366e-09 | 6.2296e-09 | 1.7302e-10 | 7.9284e-09 | 6.599e-09 | 3.2066e-10 | 8.6788e-10 | 3.7478e-10 | 2.0291e-11 | 249922.344
339945.969 | 5.2235e-09 | 6.1883e-09 | 1.7473e-10 | 7.9154e-09 | 6.4356e-09 | 3.1652e-10 | 8.6435e-10 | 3.7692e-10 | 2.0487e-11 | 249934.5
339958.156 | 5.1459e-09 | 6.229e-09 | 1.7287e-10 | 7.9795e-09 | 6.509e-09 | 3.2182e-10 | 8.6058e-10 | 3.769e-10 | 2.0277e-11 | 249946.687
339970.313 | 5.2033e-09 | 6.2185e-09 | 1.7491e-10 | 7.8801e-09 | 6.5093e-09 | 3.2232e-10 | 8.6951e-10 | 3.753e-10 | 2.04e-11 | 249958.844
339982.469 | 5.2784e-09 | 6.1928e-09 | 1.7331e-10 | 7.9074e-09 | 6.5647e-09 | 3.2056e-10 | 8.5496e-10 | 3.7565e-10 | 2.0659e-11 | 249971
339994.656 | 5.2018e-09 | 6.2058e-09 | 1.7479e-10 | 7.8892e-09 | 6.5047e-09 | 3.2288e-10 | 8.5769e-10 | 3.72e-10 | 2.0516e-11 | 249983.187
340006.813 | 5.2623e-09 | 6.1348e-09 | 1.7101e-10 | 7.8747e-09 | 6.5115e-09 | 3.2484e-10 | 8.5331e-10 | 3.7195e-10 | 2.0232e-11 | 249995.344
340018.969 | 5.2258e-09 | 6.1871e-09 | 1.7162e-10 | 7.8193e-09 | 6.4585e-09 | 3.2266e-10 | 8.568e-10 | 3.7215e-10 | 2.0205e-11 | 250007.5
340031.156 | 5.314e-09 | 6.2702e-09 | 1.7371e-10 | 7.8852e-09 | 6.5758e-09 | 3.233e-10 | 8.5502e-10 | 3.7178e-10 | 2.0456e-11 | 250019.687
340043.313 | 5.24e-09 | 6.1711e-09 | 1.7218e-10 | 7.9691e-09 | 6.5009e-09 | 3.2537e-10 | 8.4961e-10 | 3.7481e-10 | 2.0241e-11 | 250031.844
340055.469 | 5.2079e-09 | 6.2212e-09 | 1.7442e-10 | 7.9755e-09 | 6.543e-09 | 3.2162e-10 | 8.6096e-10 | 3.6984e-10 | 2.0447e-11 | 250044
340067.656 | 5.269e-09 | 6.2139e-09 | 1.7327e-10 | 7.8442e-09 | 6.4334e-09 | 3.2198e-10 | 8.582e-10 | 3.6941e-10 | 2.0498e-11 | 250056.187
340079.813 | 5.3009e-09 | 6.2047e-09 | 1.7237e-10 | 7.9519e-09 | 6.5344e-09 | 3.2171e-10 | 8.556e-10 | 3.7335e-10 | 2.0348e-11 | 250068.344
340091.969 | 5.1966e-09 | 6.2582e-09 | 1.7397e-10 | 7.8754e-09 | 6.4806e-09 | 3.2482e-10 | 8.5419e-10 | 3.7481e-10 | 2.0519e-11 | 250080.5
340104.156 | 5.217e-09 | 6.3057e-09 | 1.7281e-10 | 7.9097e-09 | 6.5323e-09 | 3.2131e-10 | 8.587e-10 | 3.7308e-10 | 2.0448e-11 | 250092.687
340116.313 | 5.2031e-09 | 6.202e-09 | 1.734e-10 | 7.903e-09 | 6.4527e-09 | 3.2463e-10 | 8.5282e-10 | 3.742e-10 | 2.0469e-11 | 250104.844
340128.5 | 5.166e-09 | 6.1869e-09 | 1.7144e-10 | 7.9426e-09 | 6.4688e-09 | 3.2203e-10 | 8.5058e-10 | 3.6784e-10 | 2.0355e-11 | 250117.031
340140.656 | 5.1612e-09 | 6.2301e-09 | 1.7206e-10 | 7.8706e-09 | 6.5171e-09 | 3.2328e-10 | 8.5602e-10 | 3.6935e-10 | 2.03e-11 | 250129.187
340152.813 | 5.203e-09 | 6.2162e-09 | 1.7314e-10 | 7.8916e-09 | 6.5312e-09 | 3.1973e-10 | 8.5949e-10 | 3.6882e-10 | 2.046e-11 | 250141.344
340165 | 5.1524e-09 | 6.1654e-09 | 1.7683e-10 | 7.9034e-09 | 6.5427e-09 | 3.2438e-10 | 8.5737e-10 | 3.6642e-10 | 2.0257e-11 | 250153.531
340177.156 | 5.2075e-09 | 6.1802e-09 | 1.7053e-10 | 7.9238e-09 | 6.5448e-09 | 3.2375e-10 | 8.5822e-10 | 3.7241e-10 | 2.0132e-11 | 250165.687
340189.313 | 5.265e-09 | 6.2239e-09 | 1.7275e-10 | 7.9799e-09 | 6.4849e-09 | 3.2344e-10 | 8.5883e-10 | 3.7603e-10 | 2.0401e-11 | 250177.844
340201.5 | 5.1939e-09 | 6.1871e-09 | 1.718e-10 | 7.8728e-09 | 6.5098e-09 | 3.1965e-10 | 8.6138e-10 | 3.7223e-10 | 2.0249e-11 | 250190.031
340213.656 | 5.168e-09 | 6.2258e-09 | 1.7127e-10 | 7.8775e-09 | 6.5106e-09 | 3.1709e-10 | 8.53e-10 | 3.7106e-10 | 2.0219e-11 | 250202.187
340225.813 | 5.3358e-09 | 6.1112e-09 | 1.7314e-10 | 7.8278e-09 | 6.5664e-09 | 3.1957e-10 | 8.5037e-10 | 3.6885e-10 | 2.0328e-11 | 250214.344
340238 | 5.1316e-09 | 6.1631e-09 | 1.7395e-10 | 7.8565e-09 | 6.5011e-09 | 3.2455e-10 | 8.5865e-10 | 3.7082e-10 | 2.0428e-11 | 250226.531
340250.156 | 5.1689e-09 | 6.1755e-09 | 1.728e-10 | 7.9706e-09 | 6.5007e-09 | 3.2324e-10 | 8.6193e-10 | 3.7063e-10 | 2.0418e-11 | 250238.687
340262.313 | 5.2172e-09 | 6.2288e-09 | 1.7282e-10 | 7.9018e-09 | 6.4398e-09 | 3.2137e-10 | 8.479e-10 | 3.7001e-10 | 2.0387e-11 | 250250.844
340274.5 | 5.2666e-09 | 6.1845e-09 | 1.7342e-10 | 7.8933e-09 | 6.5005e-09 | 3.1794e-10 | 8.4382e-10 | 3.7429e-10 | 2.0484e-11 | 250263.031
340286.656 | 5.2376e-09 | 6.1934e-09 | 1.7206e-10 | 7.9848e-09 | 6.5208e-09 | 3.2136e-10 | 8.6063e-10 | 3.7229e-10 | 2.0404e-11 | 250275.187
340298.813 | 5.1839e-09 | 6.1974e-09 | 1.718e-10 | 7.909e-09 | 6.4299e-09 | 3.2201e-10 | 8.6058e-10 | 3.7265e-10 | 2.0644e-11 | 250287.344
340311 | 5.1895e-09 | 6.1863e-09 | 1.7281e-10 | 7.7947e-09 | 6.4928e-09 | 3.187e-10 | 8.6928e-10 | 3.6925e-10 | 2.0465e-11 | 250299.531
340323.156 | 5.206e-09 | 6.1698e-09 | 1.7182e-10 | 7.9221e-09 | 6.4354e-09 | 3.2382e-10 | 8.6018e-10 | 3.7684e-10 | 2.0307e-11 | 250311.687
340335.313 | 5.2002e-09 | 6.2351e-09 | 1.7604e-10 | 7.883e-09 | 6.4716e-09 | 3.1985e-10 | 8.5329e-10 | 3.7292e-10 | 2.0289e-11 | 250323.844
340347.5 | 5.2057e-09 | 6.2255e-09 | 1.7239e-10 | 7.8653e-09 | 6.4287e-09 | 3.2022e-10 | 8.558e-10 | 3.7062e-10 | 2.0098e-11 | 250336.031
340359.656 | 5.2158e-09 | 6.1587e-09 | 1.7219e-10 | 7.9498e-09 | 6.4743e-09 | 3.2221e-10 | 8.5967e-10 | 3.6902e-10 | 2.0534e-11 | 250348.187
340371.813 | 5.2243e-09 | 6.2223e-09 | 1.7215e-10 | 7.9351e-09 | 6.5557e-09 | 3.2137e-10 | 8.5978e-10 | 3.7215e-10 | 2.0408e-11 | 250360.344
340384 | 5.2677e-09 | 6.2064e-09 | 1.7349e-10 | 7.8862e-09 | 6.4737e-09 | 3.1911e-10 | 8.5725e-10 | 3.7461e-10 | 2.0481e-11 | 250372.531
340396.156 | 5.1934e-09 | 6.1504e-09 | 1.7451e-10 | 7.9556e-09 | 6.5303e-09 | 3.2082e-10 | 8.5108e-10 | 3.7244e-10 | 1.9955e-11 | 250384.687
340408.313 | 5.1992e-09 | 6.1617e-09 | 1.7174e-10 | 7.96e-09 | 6.5143e-09 | 3.2149e-10 | 8.594e-10 | 3.7515e-10 | 2.0476e-11 | 250396.844
340420.5 | 5.2731e-09 | 6.2444e-09 | 1.7329e-10 | 7.8998e-09 | 6.4035e-09 | 3.1918e-10 | 8.5369e-10 | 3.6843e-10 | 2.0321e-11 | 250409.031
340432.656 | 5.199e-09 | 6.1981e-09 | 1.7339e-10 | 7.8922e-09 | 6.4766e-09 | 3.1891e-10 | 8.6565e-10 | 3.6771e-10 | 2.0641e-11 | 250421.187
340444.813 | 5.1518e-09 | 6.2026e-09 | 1.7406e-10 | 7.9331e-09 | 6.4521e-09 | 3.1957e-10 | 8.5575e-10 | 3.67e-10 | 2.0405e-11 | 250433.344
340457 | 5.1904e-09 | 6.2106e-09 | 1.7343e-10 | 7.9231e-09 | 6.5421e-09 | 3.2258e-10 | 8.5878e-10 | 3.7302e-10 | 2.0386e-11 | 250445.531
340469.156 | 5.1604e-09 | 6.1718e-09 | 1.7165e-10 | 7.9604e-09 | 6.543e-09 | 3.2217e-10 | 8.6737e-10 | 3.7328e-10 | 2.0517e-11 | 250457.687
340481.313 | 5.2519e-09 | 6.1655e-09 | 1.7367e-10 | 7.986e-09 | 6.4831e-09 | 3.2108e-10 | 8.5844e-10 | 3.7259e-10 | 2.0194e-11 | 250469.844
340493.5 | 5.1589e-09 | 6.1202e-09 | 1.7476e-10 | 7.9195e-09 | 6.5444e-09 | 3.2165e-10 | 8.5279e-10 | 3.7031e-10 | 2.0346e-11 | 250482.031
340505.656 | 5.2214e-09 | 6.142e-09 | 1.739e-10 | 8.0371e-09 | 6.5503e-09 | 3.2282e-10 | 8.6272e-10 | 3.7095e-10 | 2.0519e-11 | 250494.187
340517.844 | 5.1778e-09 | 6.1764e-09 | 1.7286e-10 | 7.9604e-09 | 6.4825e-09 | 3.2248e-10 | 8.6073e-10 | 3.7237e-10 | 2.0212e-11 | 250506.375
340530 | 5.2142e-09 | 6.1477e-09 | 1.7392e-10 | 7.9809e-09 | 6.5233e-09 | 3.2354e-10 | 8.553e-10 | 3.753e-10 | 2.015e-11 | 250518.531
340542.156 | 5.2382e-09 | 6.241e-09 | 1.7453e-10 | 7.8812e-09 | 6.4637e-09 | 3.2257e-10 | 8.6802e-10 | 3.7897e-10 | 2.0452e-11 | 250530.687
340554.344 | 5.208e-09 | 6.1998e-09 | 1.7289e-10 | 7.9282e-09 | 6.5423e-09 | 3.214e-10 | 8.628e-10 | 3.7126e-10 | 2.0542e-11 | 250542.875
340566.5 | 5.2042e-09 | 6.2342e-09 | 1.7569e-10 | 7.9402e-09 | 6.5405e-09 | 3.2324e-10 | 8.6742e-10 | 3.7066e-10 | 2.0468e-11 | 250555.031
340578.656 | 5.236e-09 | 6.1923e-09 | 1.7471e-10 | 7.9157e-09 | 6.4361e-09 | 3.207e-10 | 8.6617e-10 | 3.7659e-10 | 2.0401e-11 | 250567.187
340590.844 | 5.246e-09 | 6.285e-09 | 1.7626e-10 | 7.8671e-09 | 6.5267e-09 | 3.2245e-10 | 8.5774e-10 | 3.7215e-10 | 2.0697e-11 | 250579.375
340603 | 5.1956e-09 | 6.2373e-09 | 1.7457e-10 | 7.9396e-09 | 6.4795e-09 | 3.2214e-10 | 8.6942e-10 | 3.6911e-10 | 2.0376e-11 | 250591.531
340615.156 | 5.2149e-09 | 6.2152e-09 | 1.7434e-10 | 7.9622e-09 | 6.5224e-09 | 3.2091e-10 | 8.5585e-10 | 3.7016e-10 | 2.0283e-11 | 250603.687
340627.344 | 5.1953e-09 | 6.2441e-09 | 1.7239e-10 | 7.9388e-09 | 6.4623e-09 | 3.2086e-10 | 8.5129e-10 | 3.7143e-10 | 2.0109e-11 | 250615.875
340639.5 | 5.1463e-09 | 6.1903e-09 | 1.7552e-10 | 7.8763e-09 | 6.4896e-09 | 3.2165e-10 | 8.6638e-10 | 3.7362e-10 | 2.0232e-11 | 250628.031
340651.656 | 5.2587e-09 | 6.2189e-09 | 1.7501e-10 | 7.8799e-09 | 6.4817e-09 | 3.2144e-10 | 8.594e-10 | 3.7181e-10 | 2.0278e-11 | 250640.187
340663.844 | 5.234e-09 | 6.1689e-09 | 1.7267e-10 | 7.8738e-09 | 6.5044e-09 | 3.2347e-10 | 8.625e-10 | 3.7277e-10 | 2.0297e-11 | 250652.375
340676 | 5.2124e-09 | 6.2298e-09 | 1.7262e-10 | 7.8576e-09 | 6.5243e-09 | 3.2362e-10 | 8.5039e-10 | 3.6863e-10 | 2.0409e-11 | 250664.531
340688.156 | 5.2583e-09 | 6.1298e-09 | 1.7263e-10 | 7.9584e-09 | 6.499e-09 | 3.2066e-10 | 8.5245e-10 | 3.7568e-10 | 2.0151e-11 | 250676.687
340700.344 | 5.1591e-09 | 6.2602e-09 | 1.7231e-10 | 7.9991e-09 | 6.5441e-09 | 3.2083e-10 | 8.6672e-10 | 3.7445e-10 | 2.0305e-11 | 250688.875
340712.5 | 5.1831e-09 | 6.1662e-09 | 1.7322e-10 | 7.9105e-09 | 6.5136e-09 | 3.2272e-10 | 8.5665e-10 | 3.706e-10 | 2.0501e-11 | 250701.031
340724.656 | 5.184e-09 | 6.1965e-09 | 1.7311e-10 | 7.922e-09 | 6.4674e-09 | 3.2073e-10 | 8.6418e-10 | 3.7192e-10 | 2.0309e-11 | 250713.187
340736.844 | 5.2171e-09 | 6.2338e-09 | 1.7293e-10 | 7.8262e-09 | 6.4537e-09 | 3.2064e-10 | 8.6246e-10 | 3.707e-10 | 2.0215e-11 | 250725.375
340749 | 5.1608e-09 | 6.0867e-09 | 1.7311e-10 | 7.8675e-09 | 6.4296e-09 | 3.1948e-10 | 8.5138e-10 | 3.6952e-10 | 2.0128e-11 | 250737.531
340761.156 | 5.2053e-09 | 6.1759e-09 | 1.7268e-10 | 7.9079e-09 | 6.4851e-09 | 3.1865e-10 | 8.616e-10 | 3.6981e-10 | 2.0044e-11 | 250749.687
340773.344 | 5.2162e-09 | 6.1347e-09 | 1.7185e-10 | 7.9247e-09 | 6.461e-09 | 3.2286e-10 | 8.5387e-10 | 3.7151e-10 | 2.0166e-11 | 250761.875
340785.5 | 5.2079e-09 | 6.1942e-09 | 1.7397e-10 | 7.8799e-09 | 6.4574e-09 | 3.2062e-10 | 8.5835e-10 | 3.6701e-10 | 2.0158e-11 | 250774.031
340797.656 | 5.1572e-09 | 6.1482e-09 | 1.7325e-10 | 7.9211e-09 | 6.5068e-09 | 3.204e-10 | 8.5727e-10 | 3.7148e-10 | 2.0195e-11 | 250786.187
340809.844 | 5.1862e-09 | 6.1647e-09 | 1.7292e-10 | 7.9085e-09 | 6.5463e-09 | 3.193e-10 | 8.5249e-10 | 3.7112e-10 | 2.0445e-11 | 250798.375
340822 | 5.186e-09 | 6.2163e-09 | 1.7172e-10 | 7.8675e-09 | 6.3948e-09 | 3.2207e-10 | 8.5773e-10 | 3.6765e-10 | 2.0185e-11 | 250810.531
340834.156 | 5.1871e-09 | 6.2057e-09 | 1.7155e-10 | 7.8717e-09 | 6.5262e-09 | 3.2007e-10 | 8.4895e-10 | 3.6932e-10 | 2.0422e-11 | 250822.687
340846.344 | 5.2067e-09 | 6.1512e-09 | 1.6917e-10 | 7.8666e-09 | 6.5171e-09 | 3.1668e-10 | 8.5231e-10 | 3.706e-10 | 2.012e-11 | 250834.875
340858.5 | 5.189e-09 | 6.2379e-09 | 1.7147e-10 | 7.8481e-09 | 6.4413e-09 | 3.2159e-10 | 8.5662e-10 | 3.6715e-10 | 2.029e-11 | 250847.031
340870.688 | 5.1802e-09 | 6.2548e-09 | 1.7156e-10 | 7.8976e-09 | 6.5237e-09 | 3.2094e-10 | 8.5985e-10 | 3.6458e-10 | 2.0229e-11 | 250859.219
340882.844 | 5.2212e-09 | 6.1849e-09 | 1.6984e-10 | 7.9012e-09 | 6.4277e-09 | 3.1737e-10 | 8.4097e-10 | 3.7294e-10 | 2.0248e-11 | 250871.375
340895 | 5.2132e-09 | 6.1422e-09 | 1.7326e-10 | 7.9898e-09 | 6.4443e-09 | 3.1795e-10 | 8.5696e-10 | 3.675e-10 | 2.0206e-11 | 250883.531
340907.188 | 5.2061e-09 | 6.1212e-09 | 1.7293e-10 | 7.935e-09 | 6.4175e-09 | 3.213e-10 | 8.5646e-10 | 3.6884e-10 | 2.0383e-11 | 250895.719
340919.344 | 5.1944e-09 | 6.2211e-09 | 1.7142e-10 | 7.9495e-09 | 6.4843e-09 | 3.2219e-10 | 8.5844e-10 | 3.6791e-10 | 2.0224e-11 | 250907.875
340931.5 | 5.1798e-09 | 6.1981e-09 | 1.7329e-10 | 7.8129e-09 | 6.4512e-09 | 3.1795e-10 | 8.5617e-10 | 3.7211e-10 | 2.0481e-11 | 250920.031
340943.688 | 5.1258e-09 | 6.2283e-09 | 1.7448e-10 | 7.9102e-09 | 6.4375e-09 | 3.1946e-10 | 8.6349e-10 | 3.708e-10 | 2.0154e-11 | 250932.219
340955.844 | 5.1937e-09 | 6.1407e-09 | 1.7053e-10 | 7.8721e-09 | 6.4716e-09 | 3.1775e-10 | 8.6171e-10 | 3.7412e-10 | 2.0173e-11 | 250944.375
340968 | 5.2013e-09 | 6.2681e-09 | 1.727e-10 | 7.9965e-09 | 6.4114e-09 | 3.1713e-10 | 8.6286e-10 | 3.6969e-10 | 2.0312e-11 | 250956.531
340980.188 | 5.1509e-09 | 6.2151e-09 | 1.7212e-10 | 7.7653e-09 | 6.4401e-09 | 3.2354e-10 | 8.6427e-10 | 3.678e-10 | 2.0265e-11 | 250968.719
340992.344 | 5.2366e-09 | 6.181e-09 | 1.7164e-10 | 7.8758e-09 | 6.5089e-09 | 3.1951e-10 | 8.4278e-10 | 3.6757e-10 | 2.0404e-11 | 250980.875
341004.5 | 5.242e-09 | 6.1337e-09 | 1.7081e-10 | 7.8287e-09 | 6.5507e-09 | 3.1956e-10 | 8.5767e-10 | 3.7317e-10 | 1.9948e-11 | 250993.031
341016.688 | 5.2782e-09 | 6.176e-09 | 1.7144e-10 | 7.9773e-09 | 6.4089e-09 | 3.2074e-10 | 8.4805e-10 | 3.6954e-10 | 2.0062e-11 | 251005.219
341028.844 | 5.2065e-09 | 6.1952e-09 | 1.7197e-10 | 7.8844e-09 | 6.455e-09 | 3.1681e-10 | 8.5615e-10 | 3.703e-10 | 2.0303e-11 | 251017.375
341041 | 5.189e-09 | 6.1972e-09 | 1.7302e-10 | 7.8688e-09 | 6.5079e-09 | 3.2174e-10 | 8.4767e-10 | 3.6773e-10 | 2.0242e-11 | 251029.531
341053.188 | 5.171e-09 | 6.1373e-09 | 1.7217e-10 | 7.9544e-09 | 6.4561e-09 | 3.1969e-10 | 8.4529e-10 | 3.7176e-10 | 2.0167e-11 | 251041.719
341065.344 | 5.2091e-09 | 6.2073e-09 | 1.7104e-10 | 7.8958e-09 | 6.4929e-09 | 3.1762e-10 | 8.6128e-10 | 3.7209e-10 | 2.0094e-11 | 251053.875
341077.5 | 5.1353e-09 | 6.147e-09 | 1.7196e-10 | 7.9875e-09 | 6.5273e-09 | 3.2354e-10 | 8.5223e-10 | 3.6506e-10 | 2.0409e-11 | 251066.031
341089.688 | 5.1901e-09 | 6.2074e-09 | 1.731e-10 | 7.9909e-09 | 6.477e-09 | 3.1815e-10 | 8.5053e-10 | 3.6955e-10 | 2.0214e-11 | 251078.219
341101.844 | 5.1567e-09 | 6.2437e-09 | 1.7242e-10 | 7.9475e-09 | 6.5037e-09 | 3.1975e-10 | 8.6826e-10 | 3.6554e-10 | 2.0192e-11 | 251090.375
341114 | 5.3358e-09 | 6.2261e-09 | 1.7189e-10 | 7.9138e-09 | 6.4391e-09 | 3.2043e-10 | 8.5937e-10 | 3.6652e-10 | 2.0144e-11 | 251102.531
341126.188 | 5.1702e-09 | 6.2641e-09 | 1.7089e-10 | 7.9068e-09 | 6.4961e-09 | 3.2465e-10 | 8.5535e-10 | 3.688e-10 | 2.0162e-11 | 251114.719
341138.344 | 5.1919e-09 | 6.1926e-09 | 1.713e-10 | 7.7701e-09 | 6.476e-09 | 3.2136e-10 | 8.5081e-10 | 3.7073e-10 | 2.0098e-11 | 251126.875
341150.5 | 5.2426e-09 | 6.1405e-09 | 1.7449e-10 | 7.7949e-09 | 6.4647e-09 | 3.2052e-10 | 8.5528e-10 | 3.7484e-10 | 2.0494e-11 | 251139.031
341162.688 | 5.1722e-09 | 6.1349e-09 | 1.7159e-10 | 7.8463e-09 | 6.4723e-09 | 3.1788e-10 | 8.5854e-10 | 3.6839e-10 | 2.0349e-11 | 251151.219
341174.844 | 5.241e-09 | 6.2343e-09 | 1.7247e-10 | 7.8736e-09 | 6.472e-09 | 3.1685e-10 | 8.4635e-10 | 3.726e-10 | 2.0248e-11 | 251163.375
341187 | 5.2169e-09 | 6.207e-09 | 1.7282e-10 | 7.8474e-09 | 6.5516e-09 | 3.1914e-10 | 8.648e-10 | 3.6597e-10 | 2.0225e-11 | 251175.531
341199.188 | 5.2355e-09 | 6.1805e-09 | 1.7229e-10 | 7.8648e-09 | 6.4394e-09 | 3.2222e-10 | 8.6118e-10 | 3.6463e-10 | 2.0281e-11 | 251187.719
341211.344 | 5.1617e-09 | 6.1602e-09 | 1.7355e-10 | 7.8963e-09 | 6.4986e-09 | 3.2188e-10 | 8.608e-10 | 3.7264e-10 | 2.0151e-11 | 251199.875
341223.5 | 5.2212e-09 | 6.1259e-09 | 1.73e-10 | 7.9135e-09 | 6.4677e-09 | 3.218e-10 | 8.5206e-10 | 3.6706e-10 | 2.0174e-11 | 251212.031
341235.688 | 5.2121e-09 | 6.1221e-09 | 1.7233e-10 | 7.8949e-09 | 6.5164e-09 | 3.2059e-10 | 8.5188e-10 | 3.7209e-10 | 2.013e-11 | 251224.219
341247.844 | 5.2273e-09 | 6.2031e-09 | 1.726e-10 | 7.8918e-09 | 6.532e-09 | 3.1908e-10 | 8.5497e-10 | 3.6819e-10 | 2.0248e-11 | 251236.375
341260.031 | 5.2364e-09 | 6.1504e-09 | 1.7322e-10 | 7.9527e-09 | 6.5085e-09 | 3.2143e-10 | 8.5057e-10 | 3.6955e-10 | 2.0316e-11 | 251248.562
341272.188 | 5.2192e-09 | 6.1833e-09 | 1.7361e-10 | 7.8577e-09 | 6.4565e-09 | 3.1983e-10 | 8.7039e-10 | 3.75e-10 | 2.0477e-11 | 251260.719
341284.344 | 5.2298e-09 | 6.2434e-09 | 1.7285e-10 | 7.9241e-09 | 6.5684e-09 | 3.1986e-10 | 8.6082e-10 | 3.6937e-10 | 2.0378e-11 | 251272.875
341296.531 | 5.2175e-09 | 6.1378e-09 | 1.7189e-10 | 7.8822e-09 | 6.5158e-09 | 3.1819e-10 | 8.5032e-10 | 3.6753e-10 | 2.0053e-11 | 251285.062
341308.688 | 5.225e-09 | 6.1869e-09 | 1.7196e-10 | 7.9566e-09 | 6.4862e-09 | 3.1613e-10 | 8.4533e-10 | 3.697e-10 | 2.0216e-11 | 251297.219
341320.844 | 5.2145e-09 | 6.1387e-09 | 1.7225e-10 | 7.9694e-09 | 6.4604e-09 | 3.2001e-10 | 8.5762e-10 | 3.6937e-10 | 2.0387e-11 | 251309.375
341333.031 | 5.1343e-09 | 6.179e-09 | 1.7247e-10 | 7.9099e-09 | 6.4953e-09 | 3.2069e-10 | 8.5559e-10 | 3.7048e-10 | 2.035e-11 | 251321.562
341345.188 | 5.346e-09 | 6.1858e-09 | 1.7319e-10 | 7.9249e-09 | 6.547e-09 | 3.248e-10 | 8.5576e-10 | 3.6851e-10 | 2.0398e-11 | 251333.719
341357.344 | 5.2569e-09 | 6.1917e-09 | 1.7221e-10 | 7.9487e-09 | 6.5175e-09 | 3.2321e-10 | 8.5471e-10 | 3.743e-10 | 2.0143e-11 | 251345.875
341369.531 | 5.2615e-09 | 6.1957e-09 | 1.7269e-10 | 7.8777e-09 | 6.4412e-09 | 3.2142e-10 | 8.5282e-10 | 3.7061e-10 | 2.0337e-11 | 251358.062
341381.688 | 5.2344e-09 | 6.1812e-09 | 1.7318e-10 | 7.9191e-09 | 6.4487e-09 | 3.1851e-10 | 8.5709e-10 | 3.7146e-10 | 2.029e-11 | 251370.219
341393.844 | 5.286e-09 | 6.1607e-09 | 1.7138e-10 | 7.9796e-09 | 6.5371e-09 | 3.1966e-10 | 8.6689e-10 | 3.7037e-10 | 2.0202e-11 | 251382.375
341406.031 | 5.2622e-09 | 6.1556e-09 | 1.7384e-10 | 7.8374e-09 | 6.4213e-09 | 3.1747e-10 | 8.5976e-10 | 3.728e-10 | 2.0262e-11 | 251394.562
341418.188 | 5.1781e-09 | 6.1525e-09 | 1.7262e-10 | 7.8952e-09 | 6.4608e-09 | 3.1711e-10 | 8.5621e-10 | 3.7036e-10 | 2.0142e-11 | 251406.719
341430.344 | 5.1715e-09 | 6.1724e-09 | 1.7226e-10 | 7.8855e-09 | 6.4091e-09 | 3.2245e-10 | 8.5931e-10 | 3.6877e-10 | 2.0234e-11 | 251418.875
341442.531 | 5.2559e-09 | 6.2164e-09 | 1.7171e-10 | 7.9755e-09 | 6.5361e-09 | 3.1654e-10 | 8.5887e-10 | 3.6892e-10 | 2.03e-11 | 251431.062
341454.688 | 5.2381e-09 | 6.1912e-09 | 1.7388e-10 | 7.8833e-09 | 6.4966e-09 | 3.2018e-10 | 8.5617e-10 | 3.6946e-10 | 2.0138e-11 | 251443.219
341466.844 | 5.1637e-09 | 6.1613e-09 | 1.7426e-10 | 7.8289e-09 | 6.5601e-09 | 3.2258e-10 | 8.6907e-10 | 3.6792e-10 | 2.0175e-11 | 251455.375
341479.031 | 5.3201e-09 | 6.1828e-09 | 1.7174e-10 | 7.9138e-09 | 6.5204e-09 | 3.2031e-10 | 8.607e-10 | 3.6866e-10 | 2.0302e-11 | 251467.562
341491.188 | 5.2583e-09 | 6.1155e-09 | 1.7198e-10 | 7.9299e-09 | 6.4973e-09 | 3.2009e-10 | 8.5999e-10 | 3.7127e-10 | 2.0268e-11 | 251479.719
341503.344 | 5.1834e-09 | 6.2295e-09 | 1.7122e-10 | 7.8867e-09 | 6.435e-09 | 3.1838e-10 | 8.5609e-10 | 3.7168e-10 | 2.0222e-11 | 251491.875
341515.531 | 5.1618e-09 | 6.1886e-09 | 1.744e-10 | 7.8813e-09 | 6.4604e-09 | 3.1937e-10 | 8.6314e-10 | 3.7449e-10 | 2.0221e-11 | 251504.062
341527.688 | 5.1793e-09 | 6.2373e-09 | 1.7437e-10 | 7.8901e-09 | 6.5642e-09 | 3.2229e-10 | 8.6656e-10 | 3.728e-10 | 2.0342e-11 | 251516.219
341539.844 | 5.3208e-09 | 6.2302e-09 | 1.7274e-10 | 8.0307e-09 | 6.4839e-09 | 3.1954e-10 | 8.676e-10 | 3.7533e-10 | 2.019e-11 | 251528.375
341552.031 | 5.2098e-09 | 6.1747e-09 | 1.7325e-10 | 7.9416e-09 | 6.503e-09 | 3.2365e-10 | 8.6521e-10 | 3.7292e-10 | 2.0126e-11 | 251540.562
341564.188 | 5.2354e-09 | 6.178e-09 | 1.7254e-10 | 7.9642e-09 | 6.4876e-09 | 3.2059e-10 | 8.6559e-10 | 3.7452e-10 | 2.0039e-11 | 251552.719
341576.344 | 5.2119e-09 | 6.176e-09 | 1.7379e-10 | 7.8155e-09 | 6.455e-09 | 3.2205e-10 | 8.639e-10 | 3.6857e-10 | 2.0249e-11 | 251564.875
341588.531 | 5.199e-09 | 6.2284e-09 | 1.7203e-10 | 7.8798e-09 | 6.455e-09 | 3.2078e-10 | 8.6003e-10 | 3.6998e-10 | 2.017e-11 | 251577.062
341600.688 | 5.1992e-09 | 6.2462e-09 | 1.7051e-10 | 7.979e-09 | 6.5323e-09 | 3.2041e-10 | 8.5836e-10 | 3.7116e-10 | 2.0242e-11 | 251589.219
341612.844 | 5.2717e-09 | 6.1765e-09 | 1.7227e-10 | 7.837e-09 | 6.4205e-09 | 3.1927e-10 | 8.5059e-10 | 3.6788e-10 | 2.0048e-11 | 251601.375
341625.031 | 5.161e-09 | 6.1416e-09 | 1.7076e-10 | 7.8708e-09 | 6.4754e-09 | 3.1649e-10 | 8.6005e-10 | 3.7009e-10 | 2.029e-11 | 251613.562
341637.188 | 5.133e-09 | 6.0957e-09 | 1.742e-10 | 7.8406e-09 | 6.4604e-09 | 3.2023e-10 | 8.5162e-10 | 3.6515e-10 | 2.0359e-11 | 251625.719
341649.375 | 5.2323e-09 | 6.1019e-09 | 1.7236e-10 | 7.8384e-09 | 6.4532e-09 | 3.1658e-10 | 8.5029e-10 | 3.6554e-10 | 2.0201e-11 | 251637.906
341661.531 | 5.1746e-09 | 6.1795e-09 | 1.712e-10 | 7.882e-09 | 6.4557e-09 | 3.1539e-10 | 8.5311e-10 | 3.6844e-10 | 2.0288e-11 | 251650.062
341673.688 | 5.2251e-09 | 6.2065e-09 | 1.7236e-10 | 7.8348e-09 | 6.4836e-09 | 3.2171e-10 | 8.5963e-10 | 3.6882e-10 | 2.0238e-11 | 251662.219
341685.875 | 5.1939e-09 | 6.0995e-09 | 1.7173e-10 | 7.8664e-09 | 6.4654e-09 | 3.2042e-10 | 8.5406e-10 | 3.6875e-10 | 2.0419e-11 | 251674.406
341698.031 | 5.2293e-09 | 6.141e-09 | 1.7208e-10 | 7.8812e-09 | 6.447e-09 | 3.167e-10 | 8.5489e-10 | 3.7374e-10 | 2.0315e-11 | 251686.562
341710.188 | 5.2006e-09 | 6.2599e-09 | 1.7368e-10 | 7.8644e-09 | 6.4781e-09 | 3.1872e-10 | 8.5277e-10 | 3.695e-10 | 2.0208e-11 | 251698.719
341722.375 | 5.2461e-09 | 6.1939e-09 | 1.7205e-10 | 7.7937e-09 | 6.4873e-09 | 3.1893e-10 | 8.4797e-10 | 3.6591e-10 | 2.0171e-11 | 251710.906
341734.531 | 5.2218e-09 | 6.1583e-09 | 1.7077e-10 | 7.8302e-09 | 6.4592e-09 | 3.1816e-10 | 8.5736e-10 | 3.6908e-10 | 2.0162e-11 | 251723.062
341746.688 | 5.1747e-09 | 6.1844e-09 | 1.7161e-10 | 7.8732e-09 | 6.5244e-09 | 3.2074e-10 | 8.4705e-10 | 3.671e-10 | 2.0139e-11 | 251735.219
341758.875 | 5.1722e-09 | 6.1801e-09 | 1.7088e-10 | 7.8536e-09 | 6.3909e-09 | 3.1579e-10 | 8.4509e-10 | 3.6808e-10 | 2.0051e-11 | 251747.406
341771.031 | 5.2237e-09 | 6.2185e-09 | 1.7136e-10 | 7.8342e-09 | 6.4231e-09 | 3.1671e-10 | 8.464e-10 | 3.6539e-10 | 2.0058e-11 | 251759.562
341783.188 | 5.1841e-09 | 6.1746e-09 | 1.7319e-10 | 7.8243e-09 | 6.4652e-09 | 3.1824e-10 | 8.5559e-10 | 3.6428e-10 | 2.0046e-11 | 251771.719
341795.375 | 5.2245e-09 | 6.174e-09 | 1.6931e-10 | 7.9429e-09 | 6.3996e-09 | 3.2015e-10 | 8.4102e-10 | 3.6508e-10 | 2.0136e-11 | 251783.906
341807.531 | 5.2099e-09 | 6.1876e-09 | 1.7172e-10 | 7.6801e-09 | 6.4091e-09 | 3.1473e-10 | 8.4603e-10 | 3.67e-10 | 2.0097e-11 | 251796.062
341819.688 | 5.1647e-09 | 6.2106e-09 | 1.6961e-10 | 7.8265e-09 | 6.4037e-09 | 3.1511e-10 | 8.4773e-10 | 3.625e-10 | 1.9816e-11 | 251808.219
341831.875 | 5.2451e-09 | 6.1489e-09 | 1.6997e-10 | 7.7706e-09 | 6.4492e-09 | 3.1811e-10 | 8.5023e-10 | 3.6477e-10 | 2.0225e-11 | 251820.406
341844.031 | 5.1872e-09 | 6.247e-09 | 1.6918e-10 | 7.7783e-09 | 6.3798e-09 | 3.1691e-10 | 8.4165e-10 | 3.6333e-10 | 2.021e-11 | 251832.562
341856.188 | 5.1554e-09 | 6.1748e-09 | 1.688e-10 | 7.8475e-09 | 6.4862e-09 | 3.1647e-10 | 8.3876e-10 | 3.6723e-10 | 2.0049e-11 | 251844.719
341868.375 | 5.2978e-09 | 6.2228e-09 | 1.7197e-10 | 7.7705e-09 | 6.4447e-09 | 3.1668e-10 | 8.4617e-10 | 3.6555e-10 | 2.0018e-11 | 251856.906
341880.531 | 5.1209e-09 | 6.2229e-09 | 1.7036e-10 | 7.7511e-09 | 6.4544e-09 | 3.1496e-10 | 8.4977e-10 | 3.6341e-10 | 2.0108e-11 | 251869.062
341892.688 | 5.2136e-09 | 6.1005e-09 | 1.7025e-10 | 7.7592e-09 | 6.4022e-09 | 3.2019e-10 | 8.4013e-10 | 3.6459e-10 | 2.0285e-11 | 251881.219
341904.875 | 5.1213e-09 | 6.0973e-09 | 1.6961e-10 | 7.7421e-09 | 6.378e-09 | 3.1668e-10 | 8.3852e-10 | 3.6589e-10 | 2.0234e-11 | 251893.406
341917.031 | 5.2338e-09 | 6.1847e-09 | 1.6957e-10 | 7.7886e-09 | 6.4281e-09 | 3.1442e-10 | 8.4264e-10 | 3.6295e-10 | 2.0003e-11 | 251905.562
341929.188 | 5.3091e-09 | 6.2103e-09 | 1.6991e-10 | 7.8013e-09 | 6.4549e-09 | 3.156e-10 | 8.4383e-10 | 3.6449e-10 | 1.998e-11 | 251917.719
341941.375 | 5.1739e-09 | 6.1593e-09 | 1.7044e-10 | 7.8075e-09 | 6.4563e-09 | 3.1853e-10 | 8.4248e-10 | 3.6661e-10 | 2.0152e-11 | 251929.906
341953.531 | 5.2388e-09 | 6.1312e-09 | 1.7184e-10 | 7.7981e-09 | 6.4404e-09 | 3.1813e-10 | 8.5879e-10 | 3.6559e-10 | 2.0134e-11 | 251942.062
341965.688 | 5.212e-09 | 6.1461e-09 | 1.7238e-10 | 7.7631e-09 | 6.505e-09 | 3.1779e-10 | 8.4111e-10 | 3.6345e-10 | 2.0003e-11 | 251954.219
341977.875 | 5.1529e-09 | 6.1476e-09 | 1.7239e-10 | 7.772e-09 | 6.434e-09 | 3.1994e-10 | 8.4385e-10 | 3.6879e-10 | 2.0149e-11 | 251966.406
341990.031 | 5.1859e-09 | 6.1268e-09 | 1.7057e-10 | 7.893e-09 | 6.4776e-09 | 3.1722e-10 | 8.5262e-10 | 3.674e-10 | 2.0026e-11 | 251978.562
342002.188 | 5.1906e-09 | 6.1241e-09 | 1.7331e-10 | 7.8287e-09 | 6.4519e-09 | 3.1916e-10 | 8.4427e-10 | 3.7356e-10 | 2.0454e-11 | 251990.719
342014.375 | 5.1691e-09 | 6.1048e-09 | 1.7237e-10 | 7.7972e-09 | 6.4843e-09 | 3.1599e-10 | 8.4907e-10 | 3.6315e-10 | 2.0081e-11 | 252002.906
342026.531 | 5.1828e-09 | 6.0677e-09 | 1.7231e-10 | 7.8564e-09 | 6.3491e-09 | 3.1801e-10 | 8.4764e-10 | 3.7019e-10 | 2.0138e-11 | 252015.062
342038.719 | 5.1064e-09 | 6.0509e-09 | 1.7142e-10 | 7.9407e-09 | 6.4867e-09 | 3.1626e-10 | 8.4277e-10 | 3.6682e-10 | 2.0321e-11 | 252027.25
342050.875 | 5.1492e-09 | 6.1412e-09 | 1.7183e-10 | 7.8466e-09 | 6.5115e-09 | 3.1922e-10 | 8.4768e-10 | 3.7251e-10 | 2.0102e-11 | 252039.406
342063.031 | 5.1587e-09 | 6.1786e-09 | 1.7214e-10 | 7.8e-09 | 6.4247e-09 | 3.1934e-10 | 8.5265e-10 | 3.6535e-10 | 2.0054e-11 | 252051.562
342075.219 | 5.1623e-09 | 6.1718e-09 | 1.7123e-10 | 7.852e-09 | 6.4739e-09 | 3.1689e-10 | 8.4899e-10 | 3.6759e-10 | 1.9849e-11 | 252063.75
342087.375 | 5.1968e-09 | 6.1617e-09 | 1.7403e-10 | 7.7586e-09 | 6.4503e-09 | 3.1553e-10 | 8.538e-10 | 3.6809e-10 | 1.9897e-11 | 252075.906
342099.531 | 5.1428e-09 | 6.1617e-09 | 1.7174e-10 | 7.8841e-09 | 6.5177e-09 | 3.1553e-10 | 8.4927e-10 | 3.6736e-10 | 2.0204e-11 | 252088.062
342111.719 | 5.1469e-09 | 6.1807e-09 | 1.725e-10 | 7.9036e-09 | 6.5404e-09 | 3.1813e-10 | 8.4732e-10 | 3.707e-10 | 2.0087e-11 | 252100.25
342123.875 | 5.1351e-09 | 6.1456e-09 | 1.7216e-10 | 7.7852e-09 | 6.4817e-09 | 3.1745e-10 | 8.5413e-10 | 3.6787e-10 | 2.0195e-11 | 252112.406
342136.031 | 5.1587e-09 | 6.1448e-09 | 1.7313e-10 | 7.8914e-09 | 6.3858e-09 | 3.1839e-10 | 8.5481e-10 | 3.6912e-10 | 2.0313e-11 | 252124.562
342148.219 | 5.1875e-09 | 6.2042e-09 | 1.7133e-10 | 7.888e-09 | 6.4343e-09 | 3.1815e-10 | 8.498e-10 | 3.69e-10 | 2.0348e-11 | 252136.75
342160.375 | 5.1395e-09 | 6.206e-09 | 1.7137e-10 | 7.7639e-09 | 6.4406e-09 | 3.2341e-10 | 8.5141e-10 | 3.6541e-10 | 2.019e-11 | 252148.906
342172.531 | 5.1576e-09 | 6.2354e-09 | 1.7331e-10 | 7.8571e-09 | 6.5267e-09 | 3.1779e-10 | 8.51e-10 | 3.7054e-10 | 2.0176e-11 | 252161.062
342184.719 | 5.1639e-09 | 6.2188e-09 | 1.727e-10 | 7.7868e-09 | 6.5444e-09 | 3.1761e-10 | 8.5138e-10 | 3.6588e-10 | 2.0314e-11 | 252173.25
342196.875 | 5.2048e-09 | 6.2107e-09 | 1.7231e-10 | 7.9328e-09 | 6.491e-09 | 3.1943e-10 | 8.5118e-10 | 3.7156e-10 | 2.0069e-11 | 252185.406
342209.031 | 5.2204e-09 | 6.2612e-09 | 1.7201e-10 | 7.8315e-09 | 6.4467e-09 | 3.1997e-10 | 8.5495e-10 | 3.6717e-10 | 1.9875e-11 | 252197.562
342221.219 | 5.1571e-09 | 6.1882e-09 | 1.7149e-10 | 7.981e-09 | 6.4295e-09 | 3.183e-10 | 8.4914e-10 | 3.6714e-10 | 2.0306e-11 | 252209.75
342233.375 | 5.1623e-09 | 6.2656e-09 | 1.7079e-10 | 7.8396e-09 | 6.5543e-09 | 3.1894e-10 | 8.4889e-10 | 3.7004e-10 | 1.998e-11 | 252221.906
342245.531 | 5.1901e-09 | 6.2024e-09 | 1.7122e-10 | 7.8615e-09 | 6.4991e-09 | 3.2034e-10 | 8.4917e-10 | 3.6696e-10 | 2.0028e-11 | 252234.062
342257.719 | 5.122e-09 | 6.163e-09 | 1.7233e-10 | 7.834e-09 | 6.4642e-09 | 3.166e-10 | 8.5503e-10 | 3.6804e-10 | 2.0155e-11 | 252246.25
342269.875 | 5.1984e-09 | 6.148e-09 | 1.6855e-10 | 7.824e-09 | 6.4676e-09 | 3.162e-10 | 8.5119e-10 | 3.7087e-10 | 2.0119e-11 | 252258.406
342282.031 | 5.1329e-09 | 6.1165e-09 | 1.7132e-10 | 7.8425e-09 | 6.4362e-09 | 3.1667e-10 | 8.4816e-10 | 3.6853e-10 | 2.0215e-11 | 252270.562
342294.219 | 5.1967e-09 | 6.1357e-09 | 1.7135e-10 | 7.7475e-09 | 6.5069e-09 | 3.1823e-10 | 8.4231e-10 | 3.6669e-10 | 2.003e-11 | 252282.75
342306.375 | 5.183e-09 | 6.1465e-09 | 1.7228e-10 | 7.869e-09 | 6.466e-09 | 3.1823e-10 | 8.4129e-10 | 3.6854e-10 | 1.9773e-11 | 252294.906
342318.531 | 5.1376e-09 | 6.1711e-09 | 1.7049e-10 | 7.855e-09 | 6.4371e-09 | 3.2017e-10 | 8.4115e-10 | 3.643e-10 | 2.0253e-11 | 252307.062
342330.719 | 5.1485e-09 | 6.1803e-09 | 1.7082e-10 | 7.7477e-09 | 6.4595e-09 | 3.1528e-10 | 8.3468e-10 | 3.6571e-10 | 2.0021e-11 | 252319.25
342342.875 | 5.1509e-09 | 6.2016e-09 | 1.7067e-10 | 7.7743e-09 | 6.439e-09 | 3.148e-10 | 8.3975e-10 | 3.6249e-10 | 2.0005e-11 | 252331.406
342355.031 | 5.1895e-09 | 6.0878e-09 | 1.7152e-10 | 7.7449e-09 | 6.4431e-09 | 3.2085e-10 | 8.5166e-10 | 3.6384e-10 | 1.9833e-11 | 252343.562
342367.219 | 5.0878e-09 | 6.1577e-09 | 1.7116e-10 | 7.7352e-09 | 6.3508e-09 | 3.1882e-10 | 8.3864e-10 | 3.6405e-10 | 1.9882e-11 | 252355.75
342379.375 | 5.0897e-09 | 6.1614e-09 | 1.7141e-10 | 7.7349e-09 | 6.326e-09 | 3.1721e-10 | 8.395e-10 | 3.6905e-10 | 2.0136e-11 | 252367.906
342391.563 | 5.1855e-09 | 6.1098e-09 | 1.7043e-10 | 7.7172e-09 | 6.3553e-09 | 3.1664e-10 | 8.542e-10 | 3.6836e-10 | 2.0184e-11 | 252380.094
342403.719 | 5.1338e-09 | 6.1248e-09 | 1.725e-10 | 7.7774e-09 | 6.4663e-09 | 3.1782e-10 | 8.4743e-10 | 3.6214e-10 | 1.9988e-11 | 252392.25
342415.875 | 5.137e-09 | 6.0968e-09 | 1.7102e-10 | 7.802e-09 | 6.4367e-09 | 3.1549e-10 | 8.3941e-10 | 3.6411e-10 | 1.9918e-11 | 252404.406
342428.063 | 5.1113e-09 | 6.1331e-09 | 1.711e-10 | 7.8621e-09 | 6.4086e-09 | 3.1691e-10 | 8.3592e-10 | 3.6676e-10 | 2.006e-11 | 252416.594
342440.219 | 5.117e-09 | 6.1191e-09 | 1.6911e-10 | 7.855e-09 | 6.4588e-09 | 3.1655e-10 | 8.4614e-10 | 3.6415e-10 | 2.007e-11 | 252428.75
342452.375 | 5.0829e-09 | 6.1158e-09 | 1.6862e-10 | 7.8235e-09 | 6.3869e-09 | 3.1631e-10 | 8.3858e-10 | 3.6604e-10 | 1.9932e-11 | 252440.906
342464.563 | 5.0693e-09 | 6.1452e-09 | 1.7008e-10 | 7.7495e-09 | 6.3545e-09 | 3.1618e-10 | 8.4461e-10 | 3.654e-10 | 1.9875e-11 | 252453.094
342476.719 | 5.1522e-09 | 6.1558e-09 | 1.6915e-10 | 7.8148e-09 | 6.3844e-09 | 3.1716e-10 | 8.3544e-10 | 3.6425e-10 | 1.9973e-11 | 252465.25
342488.875 | 5.1073e-09 | 6.2188e-09 | 1.6914e-10 | 7.8e-09 | 6.4252e-09 | 3.1982e-10 | 8.4464e-10 | 3.66e-10 | 2.0301e-11 | 252477.406
342501.063 | 5.1749e-09 | 6.1101e-09 | 1.6909e-10 | 7.779e-09 | 6.3803e-09 | 3.1888e-10 | 8.5548e-10 | 3.6606e-10 | 2.0045e-11 | 252489.594
342513.219 | 5.1754e-09 | 6.2079e-09 | 1.7061e-10 | 7.7682e-09 | 6.4407e-09 | 3.1814e-10 | 8.4345e-10 | 3.6652e-10 | 1.9871e-11 | 252501.75
342525.375 | 5.2024e-09 | 6.1587e-09 | 1.7169e-10 | 7.8397e-09 | 6.4207e-09 | 3.1551e-10 | 8.4752e-10 | 3.6329e-10 | 2.0065e-11 | 252513.906
342537.563 | 5.1385e-09 | 6.1467e-09 | 1.6992e-10 | 7.8967e-09 | 6.4269e-09 | 3.1989e-10 | 8.439e-10 | 3.6773e-10 | 1.9972e-11 | 252526.094
342549.719 | 5.179e-09 | 6.0816e-09 | 1.6943e-10 | 7.7802e-09 | 6.4729e-09 | 3.1871e-10 | 8.4221e-10 | 3.6313e-10 | 2.019e-11 | 252538.25
342561.875 | 5.1694e-09 | 6.1328e-09 | 1.7081e-10 | 7.8193e-09 | 6.4633e-09 | 3.1701e-10 | 8.4382e-10 | 3.6534e-10 | 1.9839e-11 | 252550.406
342574.063 | 5.1922e-09 | 6.2531e-09 | 1.687e-10 | 7.8443e-09 | 6.4271e-09 | 3.1526e-10 | 8.3483e-10 | 3.6621e-10 | 2.0187e-11 | 252562.594
342586.219 | 5.1756e-09 | 6.2435e-09 | 1.7075e-10 | 7.8301e-09 | 6.4531e-09 | 3.1871e-10 | 8.4896e-10 | 3.7221e-10 | 2.0095e-11 | 252574.75
342598.375 | 5.1197e-09 | 6.0648e-09 | 1.7015e-10 | 7.8237e-09 | 6.4239e-09 | 3.1667e-10 | 8.423e-10 | 3.699e-10 | 2.0269e-11 | 252586.906
342610.563 | 5.1883e-09 | 6.2169e-09 | 1.7289e-10 | 7.784e-09 | 6.4242e-09 | 3.1511e-10 | 8.457e-10 | 3.6041e-10 | 2.0008e-11 | 252599.094
342622.719 | 5.2073e-09 | 6.1861e-09 | 1.7078e-10 | 7.8589e-09 | 6.5053e-09 | 3.1757e-10 | 8.4521e-10 | 3.6613e-10 | 2.0004e-11 | 252611.25
342634.875 | 5.1567e-09 | 6.0993e-09 | 1.7066e-10 | 7.796e-09 | 6.4701e-09 | 3.2076e-10 | 8.4812e-10 | 3.6366e-10 | 2.0292e-11 | 252623.406
342647.063 | 5.1625e-09 | 6.0797e-09 | 1.7029e-10 | 7.7363e-09 | 6.503e-09 | 3.2454e-10 | 8.4857e-10 | 3.6531e-10 | 2.0122e-11 | 252635.594
342659.219 | 5.177e-09 | 6.1846e-09 | 1.7045e-10 | 7.8111e-09 | 6.3932e-09 | 3.197e-10 | 8.4154e-10 | 3.6671e-10 | 1.997e-11 | 252647.75
342671.375 | 5.1019e-09 | 6.1516e-09 | 1.708e-10 | 7.8724e-09 | 6.4443e-09 | 3.2097e-10 | 8.4086e-10 | 3.6674e-10 | 2.003e-11 | 252659.906
342683.563 | 5.1645e-09 | 6.1539e-09 | 1.7175e-10 | 7.8677e-09 | 6.4006e-09 | 3.1715e-10 | 8.4887e-10 | 3.6309e-10 | 1.9895e-11 | 252672.094
342695.719 | 5.2518e-09 | 6.2118e-09 | 1.6771e-10 | 7.8296e-09 | 6.3963e-09 | 3.2151e-10 | 8.5055e-10 | 3.6209e-10 | 1.9949e-11 | 252684.25
342707.875 | 5.1496e-09 | 6.1257e-09 | 1.6999e-10 | 7.8041e-09 | 6.3625e-09 | 3.1808e-10 | 8.4265e-10 | 3.6734e-10 | 1.9984e-11 | 252696.406
342720.063 | 5.1581e-09 | 6.1005e-09 | 1.6874e-10 | 7.6957e-09 | 6.4155e-09 | 3.1652e-10 | 8.3098e-10 | 3.6516e-10 | 2.007e-11 | 252708.594
342732.219 | 5.1757e-09 | 6.1301e-09 | 1.7173e-10 | 7.6951e-09 | 6.4087e-09 | 3.1988e-10 | 8.4868e-10 | 3.616e-10 | 2.0073e-11 | 252720.75
342744.375 | 5.191e-09 | 6.2068e-09 | 1.7177e-10 | 7.7886e-09 | 6.35e-09 | 3.1978e-10 | 8.4595e-10 | 3.5917e-10 | 2.0319e-11 | 252732.906
342756.563 | 5.1413e-09 | 6.1587e-09 | 1.6807e-10 | 7.7995e-09 | 6.4381e-09 | 3.1703e-10 | 8.4836e-10 | 3.6101e-10 | 1.9961e-11 | 252745.094
342768.719 | 5.1613e-09 | 6.0661e-09 | 1.719e-10 | 7.7376e-09 | 6.4531e-09 | 3.2018e-10 | 8.4037e-10 | 3.6405e-10 | 1.9958e-11 | 252757.25
342780.906 | 5.196e-09 | 6.1544e-09 | 1.7191e-10 | 7.8661e-09 | 6.4117e-09 | 3.2107e-10 | 8.5149e-10 | 3.6198e-10 | 2.0286e-11 | 252769.437
342793.063 | 5.1736e-09 | 6.1445e-09 | 1.7011e-10 | 7.8565e-09 | 6.3889e-09 | 3.2055e-10 | 8.4904e-10 | 3.7047e-10 | 2.013e-11 | 252781.594
342805.219 | 5.1851e-09 | 6.1353e-09 | 1.7076e-10 | 7.7863e-09 | 6.4611e-09 | 3.2246e-10 | 8.4778e-10 | 3.6741e-10 | 1.9916e-11 | 252793.75
342817.406 | 5.1656e-09 | 6.1672e-09 | 1.7049e-10 | 7.7497e-09 | 6.4451e-09 | 3.1792e-10 | 8.448e-10 | 3.6455e-10 | 1.9987e-11 | 252805.937
342829.563 | 5.1098e-09 | 6.1273e-09 | 1.7061e-10 | 7.8195e-09 | 6.4769e-09 | 3.2045e-10 | 8.492e-10 | 3.6576e-10 | 1.983e-11 | 252818.094
342841.719 | 5.1101e-09 | 6.0998e-09 | 1.6841e-10 | 7.779e-09 | 6.3832e-09 | 3.1811e-10 | 8.415e-10 | 3.6501e-10 | 1.9766e-11 | 252830.25
342853.906 | 5.1682e-09 | 6.0601e-09 | 1.7024e-10 | 7.7224e-09 | 6.4478e-09 | 3.1527e-10 | 8.4405e-10 | 3.6409e-10 | 1.9822e-11 | 252842.437
342866.063 | 5.1062e-09 | 6.0859e-09 | 1.6814e-10 | 7.7663e-09 | 6.4416e-09 | 3.2131e-10 | 8.4151e-10 | 3.6692e-10 | 2.0105e-11 | 252854.594
342878.219 | 5.1845e-09 | 6.0581e-09 | 1.7106e-10 | 7.7331e-09 | 6.4244e-09 | 3.1757e-10 | 8.3907e-10 | 3.6306e-10 | 1.9908e-11 | 252866.75
342890.406 | 5.0544e-09 | 6.1472e-09 | 1.7043e-10 | 7.6597e-09 | 6.4518e-09 | 3.1844e-10 | 8.4278e-10 | 3.647e-10 | 1.9969e-11 | 252878.937
342902.563 | 5.1131e-09 | 6.1182e-09 | 1.7179e-10 | 7.7628e-09 | 6.4276e-09 | 3.1492e-10 | 8.3867e-10 | 3.6321e-10 | 2.0079e-11 | 252891.094
342914.719 | 5.1382e-09 | 6.116e-09 | 1.6946e-10 | 7.8295e-09 | 6.439e-09 | 3.2164e-10 | 8.4624e-10 | 3.6667e-10 | 2.0268e-11 | 252903.25
342926.906 | 5.1454e-09 | 6.2117e-09 | 1.7033e-10 | 7.8264e-09 | 6.4237e-09 | 3.1906e-10 | 8.4755e-10 | 3.6382e-10 | 2.0131e-11 | 252915.437
342939.063 | 5.1379e-09 | 6.1663e-09 | 1.707e-10 | 7.8368e-09 | 6.4006e-09 | 3.2335e-10 | 8.4463e-10 | 3.6355e-10 | 1.9876e-11 | 252927.594
342951.219 | 5.1551e-09 | 6.1392e-09 | 1.7201e-10 | 7.7676e-09 | 6.4457e-09 | 3.1833e-10 | 8.4641e-10 | 3.6322e-10 | 1.9944e-11 | 252939.75
342963.406 | 5.127e-09 | 6.0961e-09 | 1.7161e-10 | 7.8455e-09 | 6.4265e-09 | 3.2002e-10 | 8.3852e-10 | 3.6289e-10 | 2.0083e-11 | 252951.937
342975.563 | 5.1708e-09 | 6.1489e-09 | 1.6966e-10 | 7.744e-09 | 6.3591e-09 | 3.2184e-10 | 8.4263e-10 | 3.6523e-10 | 1.9977e-11 | 252964.094
342987.719 | 5.1678e-09 | 6.0766e-09 | 1.7092e-10 | 7.845e-09 | 6.383e-09 | 3.212e-10 | 8.4294e-10 | 3.665e-10 | 1.9696e-11 | 252976.25
342999.906 | 5.1409e-09 | 6.0471e-09 | 1.7127e-10 | 7.7783e-09 | 6.4934e-09 | 3.1957e-10 | 8.449e-10 | 3.6521e-10 | 2.0066e-11 | 252988.437
343012.063 | 5.1303e-09 | 6.1238e-09 | 1.699e-10 | 7.8301e-09 | 6.3933e-09 | 3.1755e-10 | 8.468e-10 | 3.628e-10 | 2.0009e-11 | 253000.594
343024.219 | 5.1477e-09 | 6.0618e-09 | 1.7196e-10 | 7.7581e-09 | 6.4911e-09 | 3.2248e-10 | 8.4553e-10 | 3.6469e-10 | 2.0291e-11 | 253012.75
343036.406 | 5.1486e-09 | 6.1184e-09 | 1.7017e-10 | 7.83e-09 | 6.4987e-09 | 3.2565e-10 | 8.5331e-10 | 3.6689e-10 | 2.0002e-11 | 253024.937
343048.563 | 5.1707e-09 | 6.168e-09 | 1.7145e-10 | 7.7876e-09 | 6.3882e-09 | 3.17e-10 | 8.4661e-10 | 3.6723e-10 | 1.9928e-11 | 253037.094
343060.719 | 5.1557e-09 | 6.0886e-09 | 1.7133e-10 | 7.8366e-09 | 6.4084e-09 | 3.2113e-10 | 8.5116e-10 | 3.6633e-10 | 1.9929e-11 | 253049.25
343072.906 | 5.1827e-09 | 6.1576e-09 | 1.7067e-10 | 7.789e-09 | 6.4555e-09 | 3.2255e-10 | 8.5907e-10 | 3.6853e-10 | 2.0171e-11 | 253061.437
343085.063 | 5.1965e-09 | 6.2175e-09 | 1.7248e-10 | 7.8725e-09 | 6.4449e-09 | 3.2394e-10 | 8.5188e-10 | 3.6903e-10 | 2.0221e-11 | 253073.594
343097.219 | 5.2809e-09 | 6.1611e-09 | 1.7338e-10 | 7.8027e-09 | 6.429e-09 | 3.2232e-10 | 8.4652e-10 | 3.6416e-10 | 2.0043e-11 | 253085.75
343109.406 | 5.2212e-09 | 6.0912e-09 | 1.7114e-10 | 7.8809e-09 | 6.5169e-09 | 3.2411e-10 | 8.4787e-10 | 3.6715e-10 | 2.0326e-11 | 253097.937
343121.563 | 5.203e-09 | 6.1882e-09 | 1.7004e-10 | 7.8445e-09 | 6.3572e-09 | 3.2118e-10 | 8.438e-10 | 3.6772e-10 | 2.019e-11 | 253110.094
343133.719 | 5.1146e-09 | 6.1813e-09 | 1.7149e-10 | 7.9037e-09 | 6.4618e-09 | 3.2526e-10 | 8.5237e-10 | 3.6589e-10 | 2.0158e-11 | 253122.25
343145.906 | 5.1494e-09 | 6.1193e-09 | 1.72e-10 | 7.8468e-09 | 6.4836e-09 | 3.2374e-10 | 8.5231e-10 | 3.6827e-10 | 2.0283e-11 | 253134.437
343158.063 | 5.1388e-09 | 6.1294e-09 | 1.7098e-10 | 7.8161e-09 | 6.4654e-09 | 3.2536e-10 | 8.5279e-10 | 3.6714e-10 | 2.0159e-11 | 253146.594
343170.25 | 5.2338e-09 | 6.1107e-09 | 1.6912e-10 | 7.9179e-09 | 6.4481e-09 | 3.2533e-10 | 8.5627e-10 | 3.6133e-10 | 2.0244e-11 | 253158.781
343182.406 | 5.0889e-09 | 6.1485e-09 | 1.7162e-10 | 7.8046e-09 | 6.4634e-09 | 3.2231e-10 | 8.4193e-10 | 3.6778e-10 | 2.0158e-11 | 253170.937
343194.563 | 5.1627e-09 | 6.1989e-09 | 1.7294e-10 | 7.8658e-09 | 6.4239e-09 | 3.212e-10 | 8.5235e-10 | 3.6883e-10 | 2.0206e-11 | 253183.094
343206.75 | 5.1716e-09 | 6.2029e-09 | 1.7082e-10 | 7.8362e-09 | 6.4609e-09 | 3.1964e-10 | 8.5028e-10 | 3.6489e-10 | 2.0118e-11 | 253195.281
343218.906 | 5.2958e-09 | 6.0756e-09 | 1.7295e-10 | 7.9372e-09 | 6.4101e-09 | 3.2157e-10 | 8.4493e-10 | 3.6687e-10 | 2.0034e-11 | 253207.437
343231.063 | 5.1504e-09 | 6.1399e-09 | 1.732e-10 | 7.8776e-09 | 6.4145e-09 | 3.221e-10 | 8.521e-10 | 3.7061e-10 | 2.0128e-11 | 253219.594
343243.25 | 5.1398e-09 | 6.1718e-09 | 1.7037e-10 | 7.9077e-09 | 6.5046e-09 | 3.208e-10 | 8.448e-10 | 3.6674e-10 | 1.9995e-11 | 253231.781
343255.406 | 5.1484e-09 | 6.1962e-09 | 1.7242e-10 | 7.8422e-09 | 6.4376e-09 | 3.2088e-10 | 8.5148e-10 | 3.6916e-10 | 1.9987e-11 | 253243.937
343267.563 | 5.2039e-09 | 6.1525e-09 | 1.7257e-10 | 7.8479e-09 | 6.4293e-09 | 3.2314e-10 | 8.5441e-10 | 3.6913e-10 | 2.0307e-11 | 253256.094
343279.75 | 5.1513e-09 | 6.2196e-09 | 1.7196e-10 | 7.9053e-09 | 6.5184e-09 | 3.2106e-10 | 8.4826e-10 | 3.6603e-10 | 1.9922e-11 | 253268.281
343291.906 | 5.158e-09 | 6.0981e-09 | 1.7272e-10 | 7.8434e-09 | 6.4441e-09 | 3.2251e-10 | 8.4768e-10 | 3.6942e-10 | 1.9996e-11 | 253280.437
343304.063 | 5.0877e-09 | 6.1753e-09 | 1.7119e-10 | 7.8716e-09 | 6.4817e-09 | 3.233e-10 | 8.6142e-10 | 3.6582e-10 | 2.0122e-11 | 253292.594
343316.25 | 5.1333e-09 | 6.1539e-09 | 1.7106e-10 | 7.8375e-09 | 6.4185e-09 | 3.2147e-10 | 8.4701e-10 | 3.635e-10 | 2.0021e-11 | 253304.781
343328.406 | 5.1813e-09 | 6.0477e-09 | 1.6957e-10 | 7.7721e-09 | 6.3836e-09 | 3.2198e-10 | 8.4815e-10 | 3.6871e-10 | 2.0139e-11 | 253316.937
343340.563 | 5.1374e-09 | 6.0796e-09 | 1.7064e-10 | 7.8571e-09 | 6.4407e-09 | 3.2179e-10 | 8.549e-10 | 3.6812e-10 | 1.9949e-11 | 253329.094
343352.75 | 5.1844e-09 | 6.1509e-09 | 1.7285e-10 | 7.9206e-09 | 6.4403e-09 | 3.2173e-10 | 8.4174e-10 | 3.6631e-10 | 2.0108e-11 | 253341.281
343364.906 | 5.188e-09 | 6.0901e-09 | 1.7052e-10 | 7.8111e-09 | 6.3976e-09 | 3.1968e-10 | 8.4828e-10 | 3.6389e-10 | 2.0027e-11 | 253353.437
343377.063 | 5.2187e-09 | 6.1111e-09 | 1.7292e-10 | 7.7758e-09 | 6.4499e-09 | 3.2228e-10 | 8.4017e-10 | 3.6628e-10 | 1.9921e-11 | 253365.594
343389.25 | 5.1028e-09 | 6.1066e-09 | 1.7078e-10 | 7.77e-09 | 6.4957e-09 | 3.1964e-10 | 8.427e-10 | 3.6395e-10 | 1.9937e-11 | 253377.781
343401.406 | 5.1623e-09 | 6.1137e-09 | 1.6961e-10 | 7.7247e-09 | 6.377e-09 | 3.1609e-10 | 8.42e-10 | 3.6639e-10 | 1.992e-11 | 253389.937
343413.563 | 5.1059e-09 | 6.071e-09 | 1.7143e-10 | 7.8247e-09 | 6.3427e-09 | 3.163e-10 | 8.3753e-10 | 3.6666e-10 | 2.0003e-11 | 253402.094
343425.75 | 5.1336e-09 | 6.1204e-09 | 1.7092e-10 | 7.7785e-09 | 6.379e-09 | 3.2098e-10 | 8.345e-10 | 3.6058e-10 | 1.9932e-11 | 253414.281
343437.906 | 5.1421e-09 | 6.0641e-09 | 1.6924e-10 | 7.7073e-09 | 6.4161e-09 | 3.2023e-10 | 8.4447e-10 | 3.6004e-10 | 2.0061e-11 | 253426.437
343450.063 | 5.1346e-09 | 6.0966e-09 | 1.7043e-10 | 7.7282e-09 | 6.4201e-09 | 3.1454e-10 | 8.4033e-10 | 3.6396e-10 | 1.9757e-11 | 253438.594
343462.25 | 5.2168e-09 | 6.0975e-09 | 1.7037e-10 | 7.6963e-09 | 6.3387e-09 | 3.1841e-10 | 8.479e-10 | 3.6201e-10 | 1.989e-11 | 253450.781
343474.406 | 5.0972e-09 | 6.1118e-09 | 1.705e-10 | 7.743e-09 | 6.3956e-09 | 3.185e-10 | 8.3854e-10 | 3.6299e-10 | 1.9952e-11 | 253462.937
343486.563 | 5.1456e-09 | 6.11e-09 | 1.7145e-10 | 7.7883e-09 | 6.3302e-09 | 3.1729e-10 | 8.3845e-10 | 3.6388e-10 | 1.9888e-11 | 253475.094
343498.75 | 5.1685e-09 | 6.1121e-09 | 1.7094e-10 | 7.7853e-09 | 6.4243e-09 | 3.2081e-10 | 8.5298e-10 | 3.6639e-10 | 2.0116e-11 | 253487.281
343510.906 | 5.2561e-09 | 6.1325e-09 | 1.6863e-10 | 7.767e-09 | 6.3703e-09 | 3.1781e-10 | 8.5215e-10 | 3.6919e-10 | 1.9941e-11 | 253499.437
343523.063 | 5.1364e-09 | 6.0646e-09 | 1.6997e-10 | 7.8023e-09 | 6.3476e-09 | 3.1987e-10 | 8.4637e-10 | 3.634e-10 | 1.9845e-11 | 253511.594
343535.25 | 5.1195e-09 | 6.043e-09 | 1.6977e-10 | 7.7813e-09 | 6.3921e-09 | 3.1831e-10 | 8.373e-10 | 3.64e-10 | 1.9952e-11 | 253523.781
343547.406 | 5.163e-09 | 6.0817e-09 | 1.6956e-10 | 7.7551e-09 | 6.3559e-09 | 3.2053e-10 | 8.3978e-10 | 3.6099e-10 | 2.0132e-11 | 253535.937
343559.594 | 5.1277e-09 | 6.0659e-09 | 1.6877e-10 | 7.7756e-09 | 6.3187e-09 | 3.168e-10 | 8.4917e-10 | 3.6225e-10 | 1.9834e-11 | 253548.125
343571.75 | 5.0653e-09 | 6.082e-09 | 1.6884e-10 | 7.7353e-09 | 6.3843e-09 | 3.2037e-10 | 8.2702e-10 | 3.604e-10 | 1.9905e-11 | 253560.281
343583.906 | 5.1064e-09 | 6.0959e-09 | 1.6784e-10 | 7.6596e-09 | 6.3433e-09 | 3.2051e-10 | 8.422e-10 | 3.6311e-10 | 1.9796e-11 | 253572.437
343596.094 | 5.0675e-09 | 6.106e-09 | 1.7016e-10 | 7.7397e-09 | 6.4286e-09 | 3.2209e-10 | 8.2952e-10 | 3.5955e-10 | 1.9918e-11 | 253584.625
343608.25 | 5.0611e-09 | 6.1019e-09 | 1.6979e-10 | 7.6379e-09 | 6.4194e-09 | 3.2001e-10 | 8.4629e-10 | 3.636e-10 | 1.9842e-11 | 253596.781
343620.406 | 5.0705e-09 | 6.0556e-09 | 1.6961e-10 | 7.7233e-09 | 6.371e-09 | 3.1911e-10 | 8.4257e-10 | 3.6608e-10 | 1.9812e-11 | 253608.937
343632.594 | 5.1147e-09 | 6.0864e-09 | 1.7153e-10 | 7.8361e-09 | 6.4201e-09 | 3.176e-10 | 8.4322e-10 | 3.6049e-10 | 1.9972e-11 | 253621.125
343644.75 | 5.1016e-09 | 6.092e-09 | 1.686e-10 | 7.6083e-09 | 6.3534e-09 | 3.1771e-10 | 8.3114e-10 | 3.6063e-10 | 1.9937e-11 | 253633.281
343656.906 | 5.1142e-09 | 6.0469e-09 | 1.6807e-10 | 7.7003e-09 | 6.281e-09 | 3.2073e-10 | 8.2892e-10 | 3.5881e-10 | 1.9674e-11 | 253645.437
343669.094 | 5.081e-09 | 6.0351e-09 | 1.6834e-10 | 7.7288e-09 | 6.3443e-09 | 3.1544e-10 | 8.337e-10 | 3.6181e-10 | 2.0201e-11 | 253657.625
343681.25 | 5.0385e-09 | 6.1154e-09 | 1.6841e-10 | 7.6963e-09 | 6.3306e-09 | 3.1932e-10 | 8.2803e-10 | 3.6128e-10 | 1.9885e-11 | 253669.781
343693.406 | 5.1664e-09 | 6.048e-09 | 1.6712e-10 | 7.7315e-09 | 6.3232e-09 | 3.1956e-10 | 8.3717e-10 | 3.5841e-10 | 1.9807e-11 | 253681.937
343705.594 | 5.1178e-09 | 6.1387e-09 | 1.6898e-10 | 7.738e-09 | 6.3834e-09 | 3.1804e-10 | 8.3294e-10 | 3.6211e-10 | 1.9757e-11 | 253694.125
343717.75 | 5.0946e-09 | 6.102e-09 | 1.6811e-10 | 7.7523e-09 | 6.3501e-09 | 3.158e-10 | 8.4105e-10 | 3.6219e-10 | 1.973e-11 | 253706.281
343729.906 | 5.0837e-09 | 6.125e-09 | 1.693e-10 | 7.6893e-09 | 6.2731e-09 | 3.1702e-10 | 8.4102e-10 | 3.6203e-10 | 1.9629e-11 | 253718.437
343742.094 | 5.0782e-09 | 6.081e-09 | 1.6789e-10 | 7.6517e-09 | 6.3382e-09 | 3.1453e-10 | 8.3568e-10 | 3.5718e-10 | 1.9683e-11 | 253730.625
343754.25 | 5.0847e-09 | 6.0843e-09 | 1.6745e-10 | 7.6772e-09 | 6.3685e-09 | 3.155e-10 | 8.3452e-10 | 3.6236e-10 | 1.9584e-11 | 253742.781
343766.406 | 5.108e-09 | 6.0367e-09 | 1.69e-10 | 7.7394e-09 | 6.2988e-09 | 3.1409e-10 | 8.4282e-10 | 3.5717e-10 | 1.9957e-11 | 253754.937
343778.594 | 5.1299e-09 | 6.0913e-09 | 1.7e-10 | 7.6378e-09 | 6.3614e-09 | 3.159e-10 | 8.307e-10 | 3.5843e-10 | 1.9893e-11 | 253767.125
343790.75 | 5.153e-09 | 6.061e-09 | 1.6794e-10 | 7.767e-09 | 6.3405e-09 | 3.1547e-10 | 8.3382e-10 | 3.6143e-10 | 1.9841e-11 | 253779.281
343802.906 | 5.0884e-09 | 6.0912e-09 | 1.6944e-10 | 7.655e-09 | 6.3523e-09 | 3.1776e-10 | 8.313e-10 | 3.601e-10 | 1.9684e-11 | 253791.437
343815.094 | 5.1041e-09 | 6.0312e-09 | 1.6937e-10 | 7.626e-09 | 6.3162e-09 | 3.1846e-10 | 8.2855e-10 | 3.56e-10 | 1.9604e-11 | 253803.625
343827.25 | 5.1418e-09 | 6.129e-09 | 1.6843e-10 | 7.6727e-09 | 6.3071e-09 | 3.1675e-10 | 8.3317e-10 | 3.5752e-10 | 1.9983e-11 | 253815.781
343839.406 | 5.1256e-09 | 6.0484e-09 | 1.6861e-10 | 7.7431e-09 | 6.381e-09 | 3.1413e-10 | 8.3065e-10 | 3.6313e-10 | 1.9551e-11 | 253827.937
343851.594 | 5.1032e-09 | 6.1292e-09 | 1.6854e-10 | 7.6841e-09 | 6.3356e-09 | 3.1806e-10 | 8.4361e-10 | 3.6018e-10 | 1.9602e-11 | 253840.125
343863.75 | 5.1612e-09 | 6.087e-09 | 1.7113e-10 | 7.728e-09 | 6.3458e-09 | 3.1418e-10 | 8.3413e-10 | 3.5929e-10 | 1.9606e-11 | 253852.281
343875.906 | 5.0881e-09 | 6.1616e-09 | 1.6678e-10 | 7.6593e-09 | 6.3703e-09 | 3.1923e-10 | 8.3615e-10 | 3.5825e-10 | 1.965e-11 | 253864.437
343888.094 | 5.0681e-09 | 6.0729e-09 | 1.6907e-10 | 7.7394e-09 | 6.2613e-09 | 3.1828e-10 | 8.2946e-10 | 3.5932e-10 | 1.9851e-11 | 253876.625
343900.25 | 5.0375e-09 | 6.0767e-09 | 1.6863e-10 | 7.6466e-09 | 6.2693e-09 | 3.1764e-10 | 8.2665e-10 | 3.5899e-10 | 1.9834e-11 | 253888.781
343912.438 | 5.11e-09 | 6.1074e-09 | 1.6985e-10 | 7.6418e-09 | 6.3452e-09 | 3.1376e-10 | 8.3465e-10 | 3.5909e-10 | 1.9786e-11 | 253900.969
343924.594 | 5.067e-09 | 6.047e-09 | 1.6769e-10 | 7.7431e-09 | 6.3448e-09 | 3.1737e-10 | 8.3884e-10 | 3.6075e-10 | 1.9931e-11 | 253913.125
343936.75 | 5.0862e-09 | 6.0345e-09 | 1.7014e-10 | 7.6587e-09 | 6.3293e-09 | 3.1732e-10 | 8.4054e-10 | 3.6055e-10 | 1.9687e-11 | 253925.281
343948.938 | 5.073e-09 | 6.1216e-09 | 1.6863e-10 | 7.6772e-09 | 6.4041e-09 | 3.1834e-10 | 8.3144e-10 | 3.6007e-10 | 1.988e-11 | 253937.469
343961.094 | 5.0677e-09 | 6.0457e-09 | 1.676e-10 | 7.678e-09 | 6.3139e-09 | 3.2e-10 | 8.315e-10 | 3.581e-10 | 1.9726e-11 | 253949.625
343973.25 | 5.1243e-09 | 6.0556e-09 | 1.6732e-10 | 7.6293e-09 | 6.4135e-09 | 3.1604e-10 | 8.4509e-10 | 3.6662e-10 | 1.9935e-11 | 253961.781
343985.438 | 5.1048e-09 | 6.1265e-09 | 1.6938e-10 | 7.7422e-09 | 6.3278e-09 | 3.2052e-10 | 8.3624e-10 | 3.6043e-10 | 1.9825e-11 | 253973.969
343997.594 | 5.1228e-09 | 6.0926e-09 | 1.6843e-10 | 7.7642e-09 | 6.3644e-09 | 3.1539e-10 | 8.3504e-10 | 3.6377e-10 | 2.0161e-11 | 253986.125
344009.75 | 5.0942e-09 | 6.0537e-09 | 1.6757e-10 | 7.7655e-09 | 6.3683e-09 | 3.1595e-10 | 8.3499e-10 | 3.5828e-10 | 1.9888e-11 | 253998.281
344021.938 | 5.0759e-09 | 6.1533e-09 | 1.6841e-10 | 7.7308e-09 | 6.34e-09 | 3.1917e-10 | 8.3556e-10 | 3.6367e-10 | 1.9879e-11 | 254010.469
344034.094 | 5.1471e-09 | 6.1129e-09 | 1.6882e-10 | 7.7113e-09 | 6.3526e-09 | 3.1643e-10 | 8.3813e-10 | 3.6431e-10 | 2.005e-11 | 254022.625
344046.25 | 5.0829e-09 | 6.0864e-09 | 1.6926e-10 | 7.7331e-09 | 6.3368e-09 | 3.1908e-10 | 8.3318e-10 | 3.6223e-10 | 1.9875e-11 | 254034.781
344058.438 | 5.0762e-09 | 6.0758e-09 | 1.6874e-10 | 7.7842e-09 | 6.3499e-09 | 3.2089e-10 | 8.3447e-10 | 3.6174e-10 | 1.9826e-11 | 254046.969
344070.594 | 5.1242e-09 | 6.1239e-09 | 1.675e-10 | 7.7962e-09 | 6.4585e-09 | 3.2009e-10 | 8.409e-10 | 3.5945e-10 | 1.9925e-11 | 254059.125
344082.75 | 5.1303e-09 | 6.1383e-09 | 1.6974e-10 | 7.773e-09 | 6.3708e-09 | 3.2282e-10 | 8.3717e-10 | 3.6289e-10 | 2.003e-11 | 254071.281
344094.938 | 5.0979e-09 | 6.1419e-09 | 1.7045e-10 | 7.7611e-09 | 6.2941e-09 | 3.207e-10 | 8.4078e-10 | 3.6602e-10 | 1.9944e-11 | 254083.469
344107.094 | 5.151e-09 | 6.1334e-09 | 1.6917e-10 | 7.7736e-09 | 6.4375e-09 | 3.1783e-10 | 8.4863e-10 | 3.6413e-10 | 2.0076e-11 | 254095.625
344119.25 | 5.1036e-09 | 6.0973e-09 | 1.7168e-10 | 7.6972e-09 | 6.3402e-09 | 3.1802e-10 | 8.4304e-10 | 3.5998e-10 | 1.9974e-11 | 254107.781
344131.438 | 5.1725e-09 | 6.2345e-09 | 1.6944e-10 | 7.68e-09 | 6.4686e-09 | 3.2352e-10 | 8.3955e-10 | 3.6427e-10 | 1.983e-11 | 254119.969
344143.594 | 5.1032e-09 | 6.2211e-09 | 1.6976e-10 | 7.8163e-09 | 6.4374e-09 | 3.1687e-10 | 8.4797e-10 | 3.6425e-10 | 1.9899e-11 | 254132.125
344155.75 | 5.1101e-09 | 6.0944e-09 | 1.7057e-10 | 7.8648e-09 | 6.3471e-09 | 3.1862e-10 | 8.3786e-10 | 3.613e-10 | 1.9839e-11 | 254144.281
344167.938 | 5.1066e-09 | 6.1089e-09 | 1.7009e-10 | 7.7896e-09 | 6.3366e-09 | 3.1834e-10 | 8.3871e-10 | 3.6268e-10 | 1.9929e-11 | 254156.469
344180.094 | 5.0778e-09 | 6.0471e-09 | 1.6871e-10 | 7.8012e-09 | 6.3437e-09 | 3.1899e-10 | 8.3156e-10 | 3.6229e-10 | 1.9969e-11 | 254168.625
344192.25 | 5.1498e-09 | 6.0552e-09 | 1.6788e-10 | 7.7638e-09 | 6.3478e-09 | 3.176e-10 | 8.3911e-10 | 3.6134e-10 | 1.9992e-11 | 254180.781
344204.438 | 5.0798e-09 | 6.1358e-09 | 1.6898e-10 | 7.7253e-09 | 6.4256e-09 | 3.1591e-10 | 8.4595e-10 | 3.6319e-10 | 2.011e-11 | 254192.969
344216.594 | 5.1094e-09 | 6.0849e-09 | 1.7084e-10 | 7.7684e-09 | 6.4136e-09 | 3.1949e-10 | 8.5365e-10 | 3.681e-10 | 1.9691e-11 | 254205.125
344228.75 | 5.1133e-09 | 6.0561e-09 | 1.6858e-10 | 7.7704e-09 | 6.3809e-09 | 3.2007e-10 | 8.4283e-10 | 3.6625e-10 | 1.9862e-11 | 254217.281
344240.938 | 5.1206e-09 | 6.0614e-09 | 1.6863e-10 | 7.7652e-09 | 6.4125e-09 | 3.21e-10 | 8.4733e-10 | 3.6467e-10 | 2.0071e-11 | 254229.469
344253.094 | 5.1224e-09 | 6.1275e-09 | 1.7062e-10 | 7.8122e-09 | 6.4351e-09 | 3.2104e-10 | 8.5063e-10 | 3.6947e-10 | 1.9971e-11 | 254241.625
344265.25 | 5.0798e-09 | 6.1345e-09 | 1.6996e-10 | 7.7734e-09 | 6.3008e-09 | 3.2134e-10 | 8.3945e-10 | 3.6673e-10 | 2.0223e-11 | 254253.781
344277.438 | 5.1354e-09 | 6.1418e-09 | 1.7201e-10 | 7.8363e-09 | 6.413e-09 | 3.2501e-10 | 8.3197e-10 | 3.6747e-10 | 1.9948e-11 | 254265.969
344289.594 | 5.1362e-09 | 6.1291e-09 | 1.7121e-10 | 7.7694e-09 | 6.416e-09 | 3.2032e-10 | 8.45e-10 | 3.672e-10 | 1.9882e-11 | 254278.125
344301.781 | 5.2286e-09 | 6.2135e-09 | 1.7115e-10 | 7.8297e-09 | 6.4389e-09 | 3.2127e-10 | 8.5592e-10 | 3.6369e-10 | 1.9836e-11 | 254290.312
344313.938 | 5.1219e-09 | 6.1611e-09 | 1.7109e-10 | 7.8047e-09 | 6.3881e-09 | 3.187e-10 | 8.4672e-10 | 3.6494e-10 | 2.0028e-11 | 254302.469
344326.094 | 5.1141e-09 | 6.0781e-09 | 1.7197e-10 | 7.8083e-09 | 6.4364e-09 | 3.2109e-10 | 8.4675e-10 | 3.6409e-10 | 2.0172e-11 | 254314.625
344338.281 | 5.1581e-09 | 6.1423e-09 | 1.6953e-10 | 7.7778e-09 | 6.4083e-09 | 3.226e-10 | 8.4247e-10 | 3.6562e-10 | 2.0238e-11 | 254326.812
344350.438 | 5.1719e-09 | 6.14e-09 | 1.704e-10 | 7.7243e-09 | 6.4145e-09 | 3.1527e-10 | 8.4837e-10 | 3.6204e-10 | 1.9987e-11 | 254338.969
344362.594 | 5.0578e-09 | 6.0645e-09 | 1.7096e-10 | 7.784e-09 | 6.3676e-09 | 3.2233e-10 | 8.405e-10 | 3.61e-10 | 2.0169e-11 | 254351.125
344374.781 | 5.1289e-09 | 6.1198e-09 | 1.7173e-10 | 7.8093e-09 | 6.4127e-09 | 3.1633e-10 | 8.4269e-10 | 3.6406e-10 | 1.9994e-11 | 254363.312
344386.938 | 5.1554e-09 | 6.0722e-09 | 1.7166e-10 | 7.8468e-09 | 6.3354e-09 | 3.1591e-10 | 8.4719e-10 | 3.6281e-10 | 1.9814e-11 | 254375.469
344399.094 | 5.0756e-09 | 6.0872e-09 | 1.693e-10 | 7.7764e-09 | 6.3708e-09 | 3.1777e-10 | 8.474e-10 | 3.6616e-10 | 2.0263e-11 | 254387.625
344411.281 | 5.1268e-09 | 6.1402e-09 | 1.6994e-10 | 7.7125e-09 | 6.3733e-09 | 3.2096e-10 | 8.3648e-10 | 3.6042e-10 | 1.9859e-11 | 254399.812
344423.438 | 5.0897e-09 | 6.1515e-09 | 1.6824e-10 | 7.8222e-09 | 6.4299e-09 | 3.1676e-10 | 8.4079e-10 | 3.65e-10 | 1.9718e-11 | 254411.969
344435.594 | 5.1769e-09 | 6.1014e-09 | 1.7054e-10 | 7.7734e-09 | 6.3815e-09 | 3.1954e-10 | 8.3622e-10 | 3.6344e-10 | 1.9806e-11 | 254424.125
344447.781 | 5.1465e-09 | 6.1305e-09 | 1.6856e-10 | 7.6603e-09 | 6.3147e-09 | 3.1736e-10 | 8.3183e-10 | 3.6306e-10 | 2.0062e-11 | 254436.312
344459.938 | 5.0989e-09 | 6.0805e-09 | 1.7119e-10 | 7.8562e-09 | 6.3793e-09 | 3.2291e-10 | 8.4869e-10 | 3.6304e-10 | 1.996e-11 | 254448.469
344472.094 | 5.1242e-09 | 6.0856e-09 | 1.6939e-10 | 7.8064e-09 | 6.4039e-09 | 3.218e-10 | 8.3817e-10 | 3.6724e-10 | 2.0071e-11 | 254460.625
344484.281 | 5.1777e-09 | 6.0521e-09 | 1.7158e-10 | 7.7728e-09 | 6.4389e-09 | 3.1948e-10 | 8.4852e-10 | 3.6367e-10 | 1.9765e-11 | 254472.812
344496.438 | 5.1226e-09 | 6.0982e-09 | 1.7145e-10 | 7.7745e-09 | 6.4287e-09 | 3.2191e-10 | 8.438e-10 | 3.7281e-10 | 2.0173e-11 | 254484.969
344508.594 | 5.2048e-09 | 6.1105e-09 | 1.7135e-10 | 7.8287e-09 | 6.3777e-09 | 3.1986e-10 | 8.4869e-10 | 3.6585e-10 | 2.0124e-11 | 254497.125
344520.781 | 5.1488e-09 | 6.035e-09 | 1.7284e-10 | 7.7696e-09 | 6.4421e-09 | 3.1969e-10 | 8.4994e-10 | 3.6989e-10 | 1.9981e-11 | 254509.312
344532.938 | 5.1409e-09 | 6.0877e-09 | 1.7228e-10 | 7.7614e-09 | 6.37e-09 | 3.1934e-10 | 8.5476e-10 | 3.6468e-10 | 2.022e-11 | 254521.469
344545.094 | 5.1192e-09 | 6.1492e-09 | 1.7208e-10 | 7.9028e-09 | 6.3853e-09 | 3.203e-10 | 8.5936e-10 | 3.6571e-10 | 1.9963e-11 | 254533.625
344557.281 | 5.0663e-09 | 6.1093e-09 | 1.7133e-10 | 7.8293e-09 | 6.3572e-09 | 3.1787e-10 | 8.424e-10 | 3.6619e-10 | 1.9997e-11 | 254545.812
344569.438 | 5.1375e-09 | 6.0993e-09 | 1.721e-10 | 7.8104e-09 | 6.3925e-09 | 3.2091e-10 | 8.4866e-10 | 3.6918e-10 | 1.9943e-11 | 254557.969
344581.594 | 5.1261e-09 | 6.0888e-09 | 1.6949e-10 | 7.8609e-09 | 6.3849e-09 | 3.1672e-10 | 8.5343e-10 | 3.6962e-10 | 2e-11 | 254570.125
344593.781 | 5.1175e-09 | 6.1309e-09 | 1.714e-10 | 7.8202e-09 | 6.3783e-09 | 3.1522e-10 | 8.4628e-10 | 3.728e-10 | 1.9994e-11 | 254582.312
344605.938 | 5.1108e-09 | 6.0828e-09 | 1.6895e-10 | 7.8647e-09 | 6.3607e-09 | 3.1766e-10 | 8.4767e-10 | 3.6452e-10 | 1.9913e-11 | 254594.469
344618.094 | 5.1197e-09 | 6.1091e-09 | 1.6969e-10 | 7.8402e-09 | 6.384e-09 | 3.1989e-10 | 8.4873e-10 | 3.6494e-10 | 1.9889e-11 | 254606.625
344630.281 | 5.1514e-09 | 6.1336e-09 | 1.7049e-10 | 7.8695e-09 | 6.3614e-09 | 3.1706e-10 | 8.4263e-10 | 3.6343e-10 | 2.0101e-11 | 254618.812
344642.438 | 5.1367e-09 | 6.0593e-09 | 1.7155e-10 | 7.7822e-09 | 6.3058e-09 | 3.2126e-10 | 8.4003e-10 | 3.6611e-10 | 1.9969e-11 | 254630.969
344654.594 | 5.2069e-09 | 6.1244e-09 | 1.6981e-10 | 7.8359e-09 | 6.3017e-09 | 3.1865e-10 | 8.5126e-10 | 3.6714e-10 | 1.9803e-11 | 254643.125
344666.781 | 5.1236e-09 | 6.1222e-09 | 1.7009e-10 | 7.7332e-09 | 6.3805e-09 | 3.1685e-10 | 8.4853e-10 | 3.6661e-10 | 1.9691e-11 | 254655.312
344678.938 | 5.1522e-09 | 6.0826e-09 | 1.7076e-10 | 7.7324e-09 | 6.3713e-09 | 3.218e-10 | 8.473e-10 | 3.6829e-10 | 1.9912e-11 | 254667.469
344691.125 | 5.0501e-09 | 6.0726e-09 | 1.7069e-10 | 7.772e-09 | 6.3396e-09 | 3.2035e-10 | 8.3548e-10 | 3.6199e-10 | 1.9948e-11 | 254679.656
344703.281 | 5.0342e-09 | 6.0211e-09 | 1.7057e-10 | 7.7541e-09 | 6.4456e-09 | 3.1786e-10 | 8.326e-10 | 3.6303e-10 | 2.0124e-11 | 254691.812
344715.438 | 5.1594e-09 | 6.1388e-09 | 1.6829e-10 | 7.6325e-09 | 6.4246e-09 | 3.1439e-10 | 8.4017e-10 | 3.6427e-10 | 2.0215e-11 | 254703.969
344727.625 | 5.1729e-09 | 6.0698e-09 | 1.704e-10 | 7.6718e-09 | 6.3788e-09 | 3.226e-10 | 8.438e-10 | 3.6767e-10 | 2.0004e-11 | 254716.156
344739.781 | 5.1449e-09 | 6.0319e-09 | 1.7163e-10 | 7.795e-09 | 6.3306e-09 | 3.2049e-10 | 8.5378e-10 | 3.643e-10 | 1.9993e-11 | 254728.312
344751.938 | 5.1211e-09 | 6.1985e-09 | 1.7218e-10 | 7.9573e-09 | 6.3665e-09 | 3.1796e-10 | 8.388e-10 | 3.6619e-10 | 1.9994e-11 | 254740.469
344764.125 | 5.1492e-09 | 6.1548e-09 | 1.7109e-10 | 7.7809e-09 | 6.4257e-09 | 3.2238e-10 | 8.4094e-10 | 3.6353e-10 | 2.0107e-11 | 254752.656
344776.281 | 5.1179e-09 | 6.0794e-09 | 1.7008e-10 | 7.8654e-09 | 6.3998e-09 | 3.1453e-10 | 8.417e-10 | 3.6712e-10 | 2.002e-11 | 254764.812
344788.438 | 5.0935e-09 | 6.0892e-09 | 1.6811e-10 | 7.759e-09 | 6.4013e-09 | 3.1562e-10 | 8.3862e-10 | 3.6373e-10 | 2.0027e-11 | 254776.969
344800.625 | 5.0395e-09 | 6.0879e-09 | 1.7143e-10 | 7.7699e-09 | 6.3817e-09 | 3.1718e-10 | 8.4512e-10 | 3.6791e-10 | 1.991e-11 | 254789.156
344812.781 | 5.1048e-09 | 6.1613e-09 | 1.6947e-10 | 7.8103e-09 | 6.3611e-09 | 3.2121e-10 | 8.2919e-10 | 3.6191e-10 | 1.9724e-11 | 254801.312
344824.938 | 5.1078e-09 | 6.1737e-09 | 1.7092e-10 | 7.8224e-09 | 6.3826e-09 | 3.1571e-10 | 8.3258e-10 | 3.6698e-10 | 2.0119e-11 | 254813.469
344837.125 | 5.1022e-09 | 6.1272e-09 | 1.7166e-10 | 7.8283e-09 | 6.4003e-09 | 3.1646e-10 | 8.3885e-10 | 3.6019e-10 | 2.0177e-11 | 254825.656
344849.281 | 5.107e-09 | 6.0988e-09 | 1.7023e-10 | 7.7595e-09 | 6.411e-09 | 3.1633e-10 | 8.3433e-10 | 3.6063e-10 | 1.9919e-11 | 254837.812
344861.438 | 5.0699e-09 | 6.0893e-09 | 1.7135e-10 | 7.9049e-09 | 6.3548e-09 | 3.1746e-10 | 8.4532e-10 | 3.693e-10 | 1.9822e-11 | 254849.969
344873.625 | 5.1472e-09 | 6.1451e-09 | 1.7306e-10 | 7.8323e-09 | 6.33e-09 | 3.2162e-10 | 8.3951e-10 | 3.6278e-10 | 1.9991e-11 | 254862.156
344885.781 | 5.1642e-09 | 6.1377e-09 | 1.7163e-10 | 7.7518e-09 | 6.3719e-09 | 3.2062e-10 | 8.4612e-10 | 3.6373e-10 | 1.9802e-11 | 254874.312
344897.938 | 5.1391e-09 | 6.1507e-09 | 1.7027e-10 | 7.8646e-09 | 6.4255e-09 | 3.2017e-10 | 8.441e-10 | 3.6801e-10 | 1.9828e-11 | 254886.469
344910.125 | 5.1361e-09 | 6.1837e-09 | 1.7073e-10 | 7.7798e-09 | 6.3708e-09 | 3.1848e-10 | 8.4261e-10 | 3.6014e-10 | 1.9731e-11 | 254898.656
344922.281 | 5.1103e-09 | 6.1522e-09 | 1.7082e-10 | 7.7486e-09 | 6.3798e-09 | 3.1789e-10 | 8.3558e-10 | 3.6227e-10 | 2.0109e-11 | 254910.812
344934.438 | 5.1151e-09 | 6.1798e-09 | 1.7109e-10 | 7.6934e-09 | 6.3687e-09 | 3.1556e-10 | 8.3536e-10 | 3.6886e-10 | 1.9932e-11 | 254922.969
344946.625 | 5.075e-09 | 6.1605e-09 | 1.7048e-10 | 7.7627e-09 | 6.456e-09 | 3.1585e-10 | 8.4451e-10 | 3.6398e-10 | 1.9903e-11 | 254935.156
344958.781 | 5.1034e-09 | 6.128e-09 | 1.6852e-10 | 7.7141e-09 | 6.4358e-09 | 3.1631e-10 | 8.3727e-10 | 3.623e-10 | 1.9711e-11 | 254947.312
344970.938 | 5.0976e-09 | 6.1587e-09 | 1.7112e-10 | 7.6931e-09 | 6.4094e-09 | 3.1319e-10 | 8.3865e-10 | 3.584e-10 | 1.9676e-11 | 254959.469
344983.125 | 5.0613e-09 | 6.0812e-09 | 1.7374e-10 | 7.7298e-09 | 6.45e-09 | 3.1895e-10 | 8.4195e-10 | 3.601e-10 | 1.9782e-11 | 254971.656
344995.281 | 5.103e-09 | 6.0643e-09 | 1.7007e-10 | 7.7479e-09 | 6.3454e-09 | 3.1875e-10 | 8.3678e-10 | 3.6e-10 | 1.9901e-11 | 254983.812
345007.438 | 5.0655e-09 | 6.0297e-09 | 1.6895e-10 | 7.7241e-09 | 6.3534e-09 | 3.1637e-10 | 8.3495e-10 | 3.6478e-10 | 1.9895e-11 | 254995.969
345019.625 | 5.0634e-09 | 6.1114e-09 | 1.6791e-10 | 7.6664e-09 | 6.3582e-09 | 3.1654e-10 | 8.3815e-10 | 3.6292e-10 | 1.9872e-11 | 255008.156
345031.781 | 5.0353e-09 | 6.1427e-09 | 1.7088e-10 | 7.737e-09 | 6.3389e-09 | 3.1429e-10 | 8.3714e-10 | 3.6038e-10 | 1.9867e-11 | 255020.312
345043.938 | 5.1095e-09 | 6.0437e-09 | 1.7049e-10 | 7.7259e-09 | 6.3344e-09 | 3.159e-10 | 8.3488e-10 | 3.6353e-10 | 1.9852e-11 | 255032.469
345056.125 | 5.1422e-09 | 6.0756e-09 | 1.6838e-10 | 7.7459e-09 | 6.3331e-09 | 3.1511e-10 | 8.3028e-10 | 3.626e-10 | 1.9821e-11 | 255044.656
345068.281 | 5.089e-09 | 6.1053e-09 | 1.6995e-10 | 7.6903e-09 | 6.3335e-09 | 3.1713e-10 | 8.3284e-10 | 3.59e-10 | 1.9868e-11 | 255056.812
345080.469 | 5.0808e-09 | 6.0694e-09 | 1.713e-10 | 7.7105e-09 | 6.3861e-09 | 3.1528e-10 | 8.2996e-10 | 3.6043e-10 | 1.9776e-11 | 255069
345092.625 | 5.0608e-09 | 6.1664e-09 | 1.6965e-10 | 7.7072e-09 | 6.3151e-09 | 3.1329e-10 | 8.2145e-10 | 3.6171e-10 | 1.9765e-11 | 255081.156
345104.781 | 5.0575e-09 | 6.0981e-09 | 1.7048e-10 | 7.7572e-09 | 6.3082e-09 | 3.1937e-10 | 8.1786e-10 | 3.5898e-10 | 1.987e-11 | 255093.312
345116.969 | 5.0734e-09 | 6.1342e-09 | 1.6893e-10 | 7.7243e-09 | 6.3069e-09 | 3.1647e-10 | 8.2977e-10 | 3.5872e-10 | 1.9886e-11 | 255105.5
345129.125 | 5.083e-09 | 6.0859e-09 | 1.6627e-10 | 7.649e-09 | 6.3177e-09 | 3.1233e-10 | 8.4145e-10 | 3.6121e-10 | 1.9808e-11 | 255117.656
345141.281 | 5.0596e-09 | 6.0929e-09 | 1.6833e-10 | 7.7609e-09 | 6.3966e-09 | 3.1417e-10 | 8.3905e-10 | 3.5797e-10 | 1.9548e-11 | 255129.812
345153.469 | 4.9916e-09 | 6.0659e-09 | 1.6876e-10 | 7.6719e-09 | 6.3077e-09 | 3.1641e-10 | 8.4322e-10 | 3.61e-10 | 1.9841e-11 | 255142
345165.625 | 5.0423e-09 | 6.0888e-09 | 1.689e-10 | 7.6408e-09 | 6.3518e-09 | 3.1451e-10 | 8.3586e-10 | 3.5754e-10 | 1.9748e-11 | 255154.156
345177.781 | 5.0717e-09 | 6.0385e-09 | 1.6723e-10 | 7.6566e-09 | 6.3042e-09 | 3.163e-10 | 8.2563e-10 | 3.5802e-10 | 1.9705e-11 | 255166.312
345189.969 | 5.0555e-09 | 6.0508e-09 | 1.6733e-10 | 7.6507e-09 | 6.3577e-09 | 3.1679e-10 | 8.3014e-10 | 3.6098e-10 | 1.9705e-11 | 255178.5
345202.125 | 5.0765e-09 | 6.1469e-09 | 1.6871e-10 | 7.6206e-09 | 6.3841e-09 | 3.1473e-10 | 8.2918e-10 | 3.5568e-10 | 1.9987e-11 | 255190.656
345214.281 | 4.9946e-09 | 6.0751e-09 | 1.6793e-10 | 7.6411e-09 | 6.3836e-09 | 3.1558e-10 | 8.3241e-10 | 3.5991e-10 | 1.9761e-11 | 255202.812
345226.469 | 5.043e-09 | 6.0962e-09 | 1.7076e-10 | 7.7384e-09 | 6.3801e-09 | 3.1714e-10 | 8.3859e-10 | 3.6005e-10 | 1.982e-11 | 255215
345238.625 | 5.0558e-09 | 6.0607e-09 | 1.6898e-10 | 7.7181e-09 | 6.3473e-09 | 3.1324e-10 | 8.2683e-10 | 3.5858e-10 | 1.9855e-11 | 255227.156
345250.781 | 5.0953e-09 | 6.1028e-09 | 1.6873e-10 | 7.6899e-09 | 6.2819e-09 | 3.1311e-10 | 8.3435e-10 | 3.5923e-10 | 1.9852e-11 | 255239.312
345262.969 | 5.0994e-09 | 6.0847e-09 | 1.6898e-10 | 7.6672e-09 | 6.2792e-09 | 3.1666e-10 | 8.3124e-10 | 3.5481e-10 | 1.9802e-11 | 255251.5
345275.125 | 5.0247e-09 | 6.0841e-09 | 1.7018e-10 | 7.7081e-09 | 6.3288e-09 | 3.1635e-10 | 8.2995e-10 | 3.5851e-10 | 1.9892e-11 | 255263.656
345287.281 | 5.0566e-09 | 6.0673e-09 | 1.693e-10 | 7.7222e-09 | 6.3359e-09 | 3.1198e-10 | 8.2899e-10 | 3.5843e-10 | 2.0037e-11 | 255275.812
345299.469 | 5.0573e-09 | 6.1154e-09 | 1.6897e-10 | 7.6941e-09 | 6.275e-09 | 3.1657e-10 | 8.2501e-10 | 3.6054e-10 | 1.9791e-11 | 255288
345311.625 | 5.065e-09 | 6.1612e-09 | 1.7015e-10 | 7.6058e-09 | 6.3801e-09 | 3.1643e-10 | 8.2891e-10 | 3.6205e-10 | 1.972e-11 | 255300.156
345323.781 | 5.0985e-09 | 6.0402e-09 | 1.6948e-10 | 7.7503e-09 | 6.3688e-09 | 3.1723e-10 | 8.3999e-10 | 3.6414e-10 | 1.9521e-11 | 255312.312
345335.969 | 5.0688e-09 | 6.0535e-09 | 1.6792e-10 | 7.7594e-09 | 6.3224e-09 | 3.1404e-10 | 8.378e-10 | 3.6107e-10 | 1.9653e-11 | 255324.5
345348.125 | 5.0224e-09 | 6.1113e-09 | 1.7078e-10 | 7.7096e-09 | 6.3204e-09 | 3.1482e-10 | 8.2764e-10 | 3.5895e-10 | 1.9856e-11 | 255336.656
345360.281 | 5.0488e-09 | 6.0762e-09 | 1.6879e-10 | 7.7441e-09 | 6.3369e-09 | 3.1553e-10 | 8.2856e-10 | 3.5489e-10 | 1.9758e-11 | 255348.812
345372.469 | 4.9768e-09 | 6.0698e-09 | 1.6737e-10 | 7.6878e-09 | 6.4038e-09 | 3.1214e-10 | 8.2631e-10 | 3.6003e-10 | 1.9959e-11 | 255361
345384.625 | 5.0785e-09 | 6.1155e-09 | 1.6759e-10 | 7.7493e-09 | 6.3826e-09 | 3.153e-10 | 8.4104e-10 | 3.5886e-10 | 1.9865e-11 | 255373.156
345396.781 | 5.0363e-09 | 6.1015e-09 | 1.678e-10 | 7.5947e-09 | 6.2749e-09 | 3.1067e-10 | 8.3329e-10 | 3.587e-10 | 2.0025e-11 | 255385.312
345408.969 | 5.0659e-09 | 6.0817e-09 | 1.7115e-10 | 7.7129e-09 | 6.2895e-09 | 3.1701e-10 | 8.2599e-10 | 3.5938e-10 | 1.9713e-11 | 255397.5
345421.125 | 5.0426e-09 | 6.2046e-09 | 1.6765e-10 | 7.8296e-09 | 6.3867e-09 | 3.1396e-10 | 8.335e-10 | 3.5719e-10 | 1.9839e-11 | 255409.656
345433.313 | 5.0271e-09 | 6.1043e-09 | 1.7083e-10 | 7.7236e-09 | 6.2918e-09 | 3.1587e-10 | 8.3016e-10 | 3.6098e-10 | 1.996e-11 | 255421.844
345445.469 | 5.0223e-09 | 6.1054e-09 | 1.7069e-10 | 7.7553e-09 | 6.3528e-09 | 3.1508e-10 | 8.3198e-10 | 3.6135e-10 | 1.9907e-11 | 255434
345457.625 | 5.1034e-09 | 6.0964e-09 | 1.7033e-10 | 7.5957e-09 | 6.3731e-09 | 3.1745e-10 | 8.3264e-10 | 3.6136e-10 | 1.9701e-11 | 255446.156
345469.813 | 5.107e-09 | 6.1312e-09 | 1.6964e-10 | 7.7369e-09 | 6.4353e-09 | 3.1743e-10 | 8.3903e-10 | 3.5962e-10 | 1.9952e-11 | 255458.344
345481.969 | 5.1083e-09 | 6.1723e-09 | 1.6834e-10 | 7.8059e-09 | 6.3932e-09 | 3.1624e-10 | 8.4046e-10 | 3.5968e-10 | 1.9627e-11 | 255470.5
345494.125 | 5.0943e-09 | 6.2218e-09 | 1.6817e-10 | 7.7045e-09 | 6.3375e-09 | 3.1832e-10 | 8.3366e-10 | 3.6419e-10 | 1.999e-11 | 255482.656
345506.313 | 5.2084e-09 | 6.1799e-09 | 1.6952e-10 | 7.6511e-09 | 6.3326e-09 | 3.167e-10 | 8.317e-10 | 3.5937e-10 | 1.9874e-11 | 255494.844
345518.469 | 5.0735e-09 | 6.0688e-09 | 1.6943e-10 | 7.7808e-09 | 6.3224e-09 | 3.1581e-10 | 8.2877e-10 | 3.6084e-10 | 1.9842e-11 | 255507
345530.625 | 5.066e-09 | 6.1336e-09 | 1.6972e-10 | 7.7554e-09 | 6.3649e-09 | 3.1688e-10 | 8.3399e-10 | 3.6199e-10 | 1.9888e-11 | 255519.156
345542.813 | 5.0772e-09 | 6.074e-09 | 1.6921e-10 | 7.6963e-09 | 6.3234e-09 | 3.138e-10 | 8.3617e-10 | 3.6281e-10 | 1.9856e-11 | 255531.344
345554.969 | 5.1319e-09 | 6.2178e-09 | 1.7093e-10 | 7.688e-09 | 6.34e-09 | 3.2016e-10 | 8.4564e-10 | 3.6243e-10 | 2.0011e-11 | 255543.5
345567.125 | 5.0578e-09 | 6.1921e-09 | 1.7233e-10 | 7.7869e-09 | 6.4615e-09 | 3.1832e-10 | 8.3495e-10 | 3.6069e-10 | 2.0127e-11 | 255555.656
345579.313 | 5.1307e-09 | 6.1469e-09 | 1.6935e-10 | 7.6446e-09 | 6.3718e-09 | 3.1292e-10 | 8.4234e-10 | 3.6214e-10 | 1.9867e-11 | 255567.844
345591.469 | 5.0633e-09 | 6.0818e-09 | 1.6838e-10 | 7.706e-09 | 6.3092e-09 | 3.161e-10 | 8.401e-10 | 3.5866e-10 | 1.9904e-11 | 255580
345603.625 | 5.046e-09 | 6.1377e-09 | 1.7109e-10 | 7.7207e-09 | 6.379e-09 | 3.1598e-10 | 8.4251e-10 | 3.6559e-10 | 1.9768e-11 | 255592.156
345615.813 | 5.0661e-09 | 6.0686e-09 | 1.6904e-10 | 7.7134e-09 | 6.3843e-09 | 3.1674e-10 | 8.2948e-10 | 3.6188e-10 | 1.9845e-11 | 255604.344
345627.969 | 5.0775e-09 | 6.1433e-09 | 1.6948e-10 | 7.6695e-09 | 6.3609e-09 | 3.1552e-10 | 8.3603e-10 | 3.6564e-10 | 1.9728e-11 | 255616.5
345640.125 | 5.1069e-09 | 6.1492e-09 | 1.6873e-10 | 7.7602e-09 | 6.3384e-09 | 3.1603e-10 | 8.3721e-10 | 3.6407e-10 | 1.9846e-11 | 255628.656
345652.313 | 5.0611e-09 | 6.0854e-09 | 1.6749e-10 | 7.7015e-09 | 6.4044e-09 | 3.1567e-10 | 8.3053e-10 | 3.6141e-10 | 2.0043e-11 | 255640.844
345664.469 | 5.1093e-09 | 6.1286e-09 | 1.673e-10 | 7.7673e-09 | 6.376e-09 | 3.1506e-10 | 8.4709e-10 | 3.603e-10 | 1.9997e-11 | 255653
345676.625 | 5.0358e-09 | 6.1075e-09 | 1.6955e-10 | 7.7422e-09 | 6.4086e-09 | 3.1146e-10 | 8.3447e-10 | 3.5916e-10 | 1.9888e-11 | 255665.156
345688.813 | 5.031e-09 | 6.1153e-09 | 1.6934e-10 | 7.6875e-09 | 6.3678e-09 | 3.1481e-10 | 8.3194e-10 | 3.6467e-10 | 1.972e-11 | 255677.344
345700.969 | 5.0926e-09 | 6.0572e-09 | 1.686e-10 | 7.6454e-09 | 6.3426e-09 | 3.1563e-10 | 8.4084e-10 | 3.6142e-10 | 1.9632e-11 | 255689.5
345713.125 | 5.0836e-09 | 6.0501e-09 | 1.7051e-10 | 7.6774e-09 | 6.388e-09 | 3.1555e-10 | 8.3016e-10 | 3.5494e-10 | 1.9673e-11 | 255701.656
345725.313 | 5.112e-09 | 6.1025e-09 | 1.6739e-10 | 7.6019e-09 | 6.3912e-09 | 3.1127e-10 | 8.3234e-10 | 3.5434e-10 | 1.9741e-11 | 255713.844
345737.469 | 5.0645e-09 | 6.0722e-09 | 1.6713e-10 | 7.6378e-09 | 6.3179e-09 | 3.1491e-10 | 8.3254e-10 | 3.5489e-10 | 1.9634e-11 | 255726
345749.625 | 5.0287e-09 | 6.1354e-09 | 1.6802e-10 | 7.7584e-09 | 6.3161e-09 | 3.1194e-10 | 8.3174e-10 | 3.5558e-10 | 1.9536e-11 | 255738.156
345761.813 | 5.0387e-09 | 6.0109e-09 | 1.6809e-10 | 7.6079e-09 | 6.3089e-09 | 3.1544e-10 | 8.3116e-10 | 3.587e-10 | 1.9635e-11 | 255750.344
345773.969 | 5.0187e-09 | 6.1161e-09 | 1.67e-10 | 7.6577e-09 | 6.3429e-09 | 3.1341e-10 | 8.1927e-10 | 3.5812e-10 | 1.9768e-11 | 255762.5
345786.125 | 5.0295e-09 | 6.0361e-09 | 1.6654e-10 | 7.5457e-09 | 6.2609e-09 | 3.1329e-10 | 8.2453e-10 | 3.5533e-10 | 1.9616e-11 | 255774.656
345798.313 | 4.9958e-09 | 6.0451e-09 | 1.6625e-10 | 7.5871e-09 | 6.2988e-09 | 3.1145e-10 | 8.2966e-10 | 3.5168e-10 | 1.9889e-11 | 255786.844
345810.469 | 5.0481e-09 | 6.0369e-09 | 1.6919e-10 | 7.6009e-09 | 6.2812e-09 | 3.1094e-10 | 8.1599e-10 | 3.6094e-10 | 1.9566e-11 | 255799
345822.656 | 5.0343e-09 | 6.0271e-09 | 1.6562e-10 | 7.6217e-09 | 6.2723e-09 | 3.1135e-10 | 8.2698e-10 | 3.5655e-10 | 1.9443e-11 | 255811.187
345834.813 | 5.0129e-09 | 6.024e-09 | 1.673e-10 | 7.6574e-09 | 6.3105e-09 | 3.1245e-10 | 8.1895e-10 | 3.5799e-10 | 2.0014e-11 | 255823.344
345846.969 | 5.0161e-09 | 6.0717e-09 | 1.677e-10 | 7.5959e-09 | 6.2928e-09 | 3.1354e-10 | 8.2407e-10 | 3.5851e-10 | 1.9684e-11 | 255835.5
345859.156 | 4.9699e-09 | 6.0778e-09 | 1.6846e-10 | 7.635e-09 | 6.2946e-09 | 3.1137e-10 | 8.272e-10 | 3.5478e-10 | 1.9752e-11 | 255847.687
345871.313 | 4.997e-09 | 6.0465e-09 | 1.6697e-10 | 7.5868e-09 | 6.2993e-09 | 3.1275e-10 | 8.228e-10 | 3.55e-10 | 1.9668e-11 | 255859.844
345883.469 | 4.9627e-09 | 6.0156e-09 | 1.6794e-10 | 7.5849e-09 | 6.2541e-09 | 3.1e-10 | 8.2519e-10 | 3.5495e-10 | 1.9906e-11 | 255872
345895.656 | 4.9881e-09 | 6.0293e-09 | 1.6755e-10 | 7.5284e-09 | 6.2628e-09 | 3.1164e-10 | 8.2361e-10 | 3.5284e-10 | 1.9389e-11 | 255884.187
345907.813 | 4.984e-09 | 6.0312e-09 | 1.6737e-10 | 7.655e-09 | 6.3073e-09 | 3.109e-10 | 8.2073e-10 | 3.5837e-10 | 1.9606e-11 | 255896.344
345919.969 | 5.007e-09 | 6.0402e-09 | 1.7e-10 | 7.6469e-09 | 6.2693e-09 | 3.1025e-10 | 8.3232e-10 | 3.5569e-10 | 1.9727e-11 | 255908.5
345932.156 | 4.9732e-09 | 6.0395e-09 | 1.6704e-10 | 7.6252e-09 | 6.3123e-09 | 3.1438e-10 | 8.2405e-10 | 3.5816e-10 | 1.976e-11 | 255920.687
345944.313 | 5.0171e-09 | 6.0185e-09 | 1.7003e-10 | 7.594e-09 | 6.2731e-09 | 3.1372e-10 | 8.3268e-10 | 3.586e-10 | 1.9863e-11 | 255932.844
345956.469 | 4.9863e-09 | 6.0248e-09 | 1.6754e-10 | 7.6566e-09 | 6.271e-09 | 3.1078e-10 | 8.2397e-10 | 3.5642e-10 | 1.9645e-11 | 255945
345968.656 | 5.0196e-09 | 6.0407e-09 | 1.6884e-10 | 7.6235e-09 | 6.2992e-09 | 3.1112e-10 | 8.256e-10 | 3.5787e-10 | 1.9865e-11 | 255957.187
345980.813 | 5.0131e-09 | 6.0592e-09 | 1.6736e-10 | 7.6563e-09 | 6.3743e-09 | 3.1625e-10 | 8.2199e-10 | 3.5684e-10 | 1.9816e-11 | 255969.344
345992.969 | 4.9951e-09 | 6.1034e-09 | 1.6705e-10 | 7.6628e-09 | 6.3445e-09 | 3.0862e-10 | 8.2342e-10 | 3.5807e-10 | 1.9784e-11 | 255981.5
346005.156 | 4.9619e-09 | 6.0629e-09 | 1.6982e-10 | 7.705e-09 | 6.2548e-09 | 3.1567e-10 | 8.2329e-10 | 3.5547e-10 | 1.9632e-11 | 255993.687
346017.313 | 5.02e-09 | 6.0026e-09 | 1.6841e-10 | 7.5989e-09 | 6.3819e-09 | 3.106e-10 | 8.1931e-10 | 3.5709e-10 | 1.9674e-11 | 256005.844
346029.469 | 4.9811e-09 | 5.9956e-09 | 1.6864e-10 | 7.6648e-09 | 6.3209e-09 | 3.1175e-10 | 8.2497e-10 | 3.5478e-10 | 1.9643e-11 | 256018
346041.656 | 4.9732e-09 | 6.0907e-09 | 1.6876e-10 | 7.6214e-09 | 6.3091e-09 | 3.1207e-10 | 8.2041e-10 | 3.6143e-10 | 1.9278e-11 | 256030.187
346053.813 | 4.9758e-09 | 6.0242e-09 | 1.6875e-10 | 7.6049e-09 | 6.3213e-09 | 3.1259e-10 | 8.2597e-10 | 3.5552e-10 | 1.9836e-11 | 256042.344
346065.969 | 4.9852e-09 | 6.1259e-09 | 1.6873e-10 | 7.6977e-09 | 6.3107e-09 | 3.1075e-10 | 8.3107e-10 | 3.5531e-10 | 1.9702e-11 | 256054.5
346078.156 | 4.9848e-09 | 6.0404e-09 | 1.6817e-10 | 7.5781e-09 | 6.349e-09 | 3.1438e-10 | 8.1732e-10 | 3.5664e-10 | 1.9632e-11 | 256066.687
346090.313 | 5.0357e-09 | 6.084e-09 | 1.6809e-10 | 7.7096e-09 | 6.2804e-09 | 3.1362e-10 | 8.2832e-10 | 3.5695e-10 | 2.0009e-11 | 256078.844
346102.469 | 4.9971e-09 | 6.0959e-09 | 1.6957e-10 | 7.6511e-09 | 6.2569e-09 | 3.1036e-10 | 8.2837e-10 | 3.6024e-10 | 1.979e-11 | 256091
346114.656 | 4.9698e-09 | 6.0427e-09 | 1.6847e-10 | 7.7416e-09 | 6.3118e-09 | 3.1266e-10 | 8.2806e-10 | 3.5375e-10 | 1.9863e-11 | 256103.187
346126.813 | 4.9841e-09 | 5.9868e-09 | 1.6855e-10 | 7.7046e-09 | 6.3288e-09 | 3.1441e-10 | 8.3362e-10 | 3.6158e-10 | 1.9715e-11 | 256115.344
346138.969 | 5.0011e-09 | 6.0693e-09 | 1.6812e-10 | 7.6464e-09 | 6.3742e-09 | 3.1404e-10 | 8.3318e-10 | 3.6059e-10 | 1.9977e-11 | 256127.5
346151.156 | 5.0522e-09 | 6.0711e-09 | 1.6896e-10 | 7.7003e-09 | 6.2847e-09 | 3.141e-10 | 8.2762e-10 | 3.5749e-10 | 1.9776e-11 | 256139.687
346163.313 | 5.0276e-09 | 6.1046e-09 | 1.6944e-10 | 7.6964e-09 | 6.3123e-09 | 3.1241e-10 | 8.3197e-10 | 3.5377e-10 | 1.9767e-11 | 256151.844
346175.469 | 5.0209e-09 | 6.0919e-09 | 1.6834e-10 | 7.6733e-09 | 6.3332e-09 | 3.1125e-10 | 8.3033e-10 | 3.5953e-10 | 1.9382e-11 | 256164
346187.656 | 5.0297e-09 | 6.0397e-09 | 1.6974e-10 | 7.8036e-09 | 6.367e-09 | 3.1321e-10 | 8.4541e-10 | 3.5961e-10 | 1.9736e-11 | 256176.187
346199.813 | 4.9431e-09 | 6.0279e-09 | 1.6862e-10 | 7.6553e-09 | 6.3786e-09 | 3.1538e-10 | 8.282e-10 | 3.5985e-10 | 2.0032e-11 | 256188.344
346212 | 5.0528e-09 | 6.1171e-09 | 1.6876e-10 | 7.6784e-09 | 6.4174e-09 | 3.1559e-10 | 8.4417e-10 | 3.5608e-10 | 1.9575e-11 | 256200.531
346224.156 | 5.0514e-09 | 6.1029e-09 | 1.698e-10 | 7.6347e-09 | 6.3317e-09 | 3.1345e-10 | 8.2616e-10 | 3.5843e-10 | 1.9833e-11 | 256212.687
346236.313 | 4.9548e-09 | 6.044e-09 | 1.702e-10 | 7.7974e-09 | 6.2596e-09 | 3.1222e-10 | 8.3414e-10 | 3.5943e-10 | 1.9761e-11 | 256224.844
346248.5 | 5.0514e-09 | 6.0081e-09 | 1.6906e-10 | 7.6903e-09 | 6.3156e-09 | 3.142e-10 | 8.261e-10 | 3.5812e-10 | 1.9814e-11 | 256237.031
346260.656 | 5.0095e-09 | 6.043e-09 | 1.6849e-10 | 7.6117e-09 | 6.3279e-09 | 3.1119e-10 | 8.3229e-10 | 3.6239e-10 | 1.9557e-11 | 256249.187
346272.813 | 5.0183e-09 | 6.0669e-09 | 1.7001e-10 | 7.7299e-09 | 6.2339e-09 | 3.1024e-10 | 8.4007e-10 | 3.5729e-10 | 1.9479e-11 | 256261.344
346285 | 5.0667e-09 | 6.097e-09 | 1.681e-10 | 7.6447e-09 | 6.2935e-09 | 3.1247e-10 | 8.3002e-10 | 3.5927e-10 | 1.9619e-11 | 256273.531
346297.156 | 5.0511e-09 | 6.0668e-09 | 1.6718e-10 | 7.6899e-09 | 6.3217e-09 | 3.1256e-10 | 8.2975e-10 | 3.5915e-10 | 1.9599e-11 | 256285.687
346309.313 | 5.008e-09 | 6.143e-09 | 1.6663e-10 | 7.6837e-09 | 6.3044e-09 | 3.1188e-10 | 8.2634e-10 | 3.5814e-10 | 1.9797e-11 | 256297.844
346321.5 | 5.033e-09 | 6.1469e-09 | 1.6799e-10 | 7.5886e-09 | 6.2817e-09 | 3.1125e-10 | 8.2037e-10 | 3.5518e-10 | 1.96e-11 | 256310.031
346333.656 | 5.0282e-09 | 6.1136e-09 | 1.6786e-10 | 7.6617e-09 | 6.262e-09 | 3.0981e-10 | 8.2549e-10 | 3.5393e-10 | 1.9698e-11 | 256322.187
346345.813 | 5.013e-09 | 6.1125e-09 | 1.6846e-10 | 7.6424e-09 | 6.2863e-09 | 3.1376e-10 | 8.2801e-10 | 3.5753e-10 | 1.9656e-11 | 256334.344
346358 | 4.9983e-09 | 6.1222e-09 | 1.6745e-10 | 7.6977e-09 | 6.322e-09 | 3.1124e-10 | 8.3389e-10 | 3.5671e-10 | 1.966e-11 | 256346.531
346370.156 | 5.0121e-09 | 6.0993e-09 | 1.6738e-10 | 7.6267e-09 | 6.3656e-09 | 3.0839e-10 | 8.3136e-10 | 3.5453e-10 | 1.9664e-11 | 256358.687
346382.313 | 5.0146e-09 | 6.1374e-09 | 1.704e-10 | 7.662e-09 | 6.379e-09 | 3.1046e-10 | 8.2927e-10 | 3.5765e-10 | 1.9673e-11 | 256370.844
346394.5 | 5.0265e-09 | 6.0703e-09 | 1.702e-10 | 7.6075e-09 | 6.2336e-09 | 3.1205e-10 | 8.3342e-10 | 3.6045e-10 | 1.9736e-11 | 256383.031
346406.656 | 4.975e-09 | 6.1268e-09 | 1.6743e-10 | 7.783e-09 | 6.3944e-09 | 3.108e-10 | 8.3493e-10 | 3.5852e-10 | 1.9802e-11 | 256395.187
346418.813 | 5.0621e-09 | 6.1634e-09 | 1.6668e-10 | 7.5575e-09 | 6.3431e-09 | 3.1384e-10 | 8.261e-10 | 3.5867e-10 | 1.9741e-11 | 256407.344
346431 | 5.0498e-09 | 6.1284e-09 | 1.7035e-10 | 7.7038e-09 | 6.365e-09 | 3.1307e-10 | 8.3892e-10 | 3.5927e-10 | 1.9735e-11 | 256419.531
346443.156 | 5.096e-09 | 6.1663e-09 | 1.6865e-10 | 7.6783e-09 | 6.3434e-09 | 3.1338e-10 | 8.2968e-10 | 3.5782e-10 | 1.9734e-11 | 256431.687
346455.313 | 5.0122e-09 | 6.1253e-09 | 1.6945e-10 | 7.7085e-09 | 6.374e-09 | 3.1093e-10 | 8.2339e-10 | 3.5993e-10 | 1.9974e-11 | 256443.844
346467.5 | 5.0388e-09 | 6.0943e-09 | 1.6844e-10 | 7.6906e-09 | 6.3609e-09 | 3.1304e-10 | 8.3204e-10 | 3.6002e-10 | 1.9755e-11 | 256456.031
346479.656 | 4.9987e-09 | 6.1678e-09 | 1.7001e-10 | 7.7138e-09 | 6.2854e-09 | 3.1468e-10 | 8.291e-10 | 3.6298e-10 | 1.9562e-11 | 256468.187
346491.813 | 5.034e-09 | 6.1033e-09 | 1.6906e-10 | 7.7587e-09 | 6.3175e-09 | 3.1697e-10 | 8.2838e-10 | 3.5375e-10 | 1.9978e-11 | 256480.344
346504 | 5.0246e-09 | 6.0711e-09 | 1.6992e-10 | 7.6834e-09 | 6.4271e-09 | 3.1627e-10 | 8.3621e-10 | 3.5543e-10 | 2.0015e-11 | 256492.531
346516.156 | 5.0105e-09 | 6.1628e-09 | 1.7127e-10 | 7.6976e-09 | 6.3372e-09 | 3.131e-10 | 8.2954e-10 | 3.5894e-10 | 1.9562e-11 | 256504.687
346528.313 | 4.9784e-09 | 6.0644e-09 | 1.6823e-10 | 7.6341e-09 | 6.3419e-09 | 3.1275e-10 | 8.2943e-10 | 3.5725e-10 | 1.9746e-11 | 256516.844
346540.5 | 5.087e-09 | 6.1401e-09 | 1.689e-10 | 7.6452e-09 | 6.4236e-09 | 3.1475e-10 | 8.3052e-10 | 3.5693e-10 | 1.9772e-11 | 256529.031
346552.656 | 5.1062e-09 | 6.1558e-09 | 1.6848e-10 | 7.72e-09 | 6.3542e-09 | 3.1075e-10 | 8.2272e-10 | 3.5327e-10 | 1.9767e-11 | 256541.187
346564.813 | 4.9846e-09 | 6.1101e-09 | 1.7005e-10 | 7.5799e-09 | 6.3552e-09 | 3.176e-10 | 8.2607e-10 | 3.5546e-10 | 1.9472e-11 | 256553.344
346577 | 5.1164e-09 | 6.0174e-09 | 1.6718e-10 | 7.6261e-09 | 6.3826e-09 | 3.1172e-10 | 8.2266e-10 | 3.5791e-10 | 1.9791e-11 | 256565.531
346589.156 | 5.0329e-09 | 6.102e-09 | 1.6809e-10 | 7.6296e-09 | 6.3067e-09 | 3.1074e-10 | 8.273e-10 | 3.5567e-10 | 1.9555e-11 | 256577.687
346601.344 | 5.0079e-09 | 6.0444e-09 | 1.685e-10 | 7.6125e-09 | 6.2704e-09 | 3.1238e-10 | 8.298e-10 | 3.5953e-10 | 1.9872e-11 | 256589.875
346613.5 | 5.0414e-09 | 6.0873e-09 | 1.6794e-10 | 7.6594e-09 | 6.29e-09 | 3.1101e-10 | 8.2794e-10 | 3.5962e-10 | 1.9727e-11 | 256602.031
346625.656 | 5.022e-09 | 6.1404e-09 | 1.6862e-10 | 7.6387e-09 | 6.364e-09 | 3.1148e-10 | 8.2138e-10 | 3.5968e-10 | 1.9507e-11 | 256614.187
346637.844 | 4.9372e-09 | 6.0878e-09 | 1.6988e-10 | 7.6433e-09 | 6.3419e-09 | 3.1156e-10 | 8.2573e-10 | 3.5539e-10 | 1.9638e-11 | 256626.375
346650 | 5.0185e-09 | 6.0281e-09 | 1.685e-10 | 7.5839e-09 | 6.3344e-09 | 3.1215e-10 | 8.2669e-10 | 3.58e-10 | 1.9647e-11 | 256638.531
346662.156 | 4.9754e-09 | 6.0537e-09 | 1.6895e-10 | 7.7472e-09 | 6.3255e-09 | 3.0761e-10 | 8.3266e-10 | 3.6059e-10 | 1.9811e-11 | 256650.687
346674.344 | 5.0135e-09 | 6.0742e-09 | 1.6757e-10 | 7.6367e-09 | 6.2738e-09 | 3.0971e-10 | 8.3095e-10 | 3.558e-10 | 1.9873e-11 | 256662.875
346686.5 | 5.0347e-09 | 6.0897e-09 | 1.6764e-10 | 7.6874e-09 | 6.2902e-09 | 3.122e-10 | 8.2794e-10 | 3.5815e-10 | 1.9679e-11 | 256675.031
346698.656 | 4.9882e-09 | 6.0889e-09 | 1.6662e-10 | 7.7521e-09 | 6.3095e-09 | 3.1173e-10 | 8.1794e-10 | 3.6038e-10 | 1.958e-11 | 256687.187
346710.844 | 5.0157e-09 | 6.114e-09 | 1.6841e-10 | 7.5838e-09 | 6.293e-09 | 3.114e-10 | 8.1905e-10 | 3.5872e-10 | 1.998e-11 | 256699.375
346723 | 5.0386e-09 | 6.1087e-09 | 1.7068e-10 | 7.6688e-09 | 6.3666e-09 | 3.1493e-10 | 8.3066e-10 | 3.5715e-10 | 1.985e-11 | 256711.531
346735.156 | 5.0145e-09 | 6.0357e-09 | 1.6705e-10 | 7.7034e-09 | 6.3082e-09 | 3.1026e-10 | 8.2351e-10 | 3.5766e-10 | 1.973e-11 | 256723.687
346747.344 | 5.004e-09 | 5.9849e-09 | 1.6615e-10 | 7.6251e-09 | 6.35e-09 | 3.0799e-10 | 8.331e-10 | 3.5914e-10 | 1.9748e-11 | 256735.875
346759.5 | 4.9959e-09 | 6.0754e-09 | 1.6853e-10 | 7.5871e-09 | 6.2633e-09 | 3.0822e-10 | 8.35e-10 | 3.5786e-10 | 1.9681e-11 | 256748.031
346771.656 | 5.0452e-09 | 6.0802e-09 | 1.6678e-10 | 7.6823e-09 | 6.4298e-09 | 3.1605e-10 | 8.2818e-10 | 3.6254e-10 | 1.9815e-11 | 256760.187
346783.844 | 5.0684e-09 | 6.0886e-09 | 1.6977e-10 | 7.7745e-09 | 6.3275e-09 | 3.1261e-10 | 8.3346e-10 | 3.5653e-10 | 1.9824e-11 | 256772.375
346796 | 5.0572e-09 | 6.0654e-09 | 1.6805e-10 | 7.6397e-09 | 6.3393e-09 | 3.1322e-10 | 8.3105e-10 | 3.6162e-10 | 1.9687e-11 | 256784.531
346808.156 | 5.0291e-09 | 6.1564e-09 | 1.7044e-10 | 7.6934e-09 | 6.3182e-09 | 3.0992e-10 | 8.3396e-10 | 3.5742e-10 | 1.975e-11 | 256796.687
346820.344 | 5.0806e-09 | 6.0911e-09 | 1.7013e-10 | 7.7767e-09 | 6.3554e-09 | 3.1274e-10 | 8.3826e-10 | 3.6009e-10 | 2.0116e-11 | 256808.875
346832.5 | 5.0624e-09 | 6.0946e-09 | 1.6835e-10 | 7.7523e-09 | 6.3227e-09 | 3.1433e-10 | 8.3373e-10 | 3.558e-10 | 1.9689e-11 | 256821.031
346844.656 | 5.0722e-09 | 6.0555e-09 | 1.6815e-10 | 7.7524e-09 | 6.3312e-09 | 3.1401e-10 | 8.3375e-10 | 3.559e-10 | 1.971e-11 | 256833.187
346856.844 | 5.053e-09 | 6.0703e-09 | 1.6752e-10 | 7.6367e-09 | 6.3196e-09 | 3.1246e-10 | 8.2251e-10 | 3.5745e-10 | 1.9793e-11 | 256845.375
346869 | 5.0242e-09 | 6.0497e-09 | 1.6741e-10 | 7.6572e-09 | 6.3006e-09 | 3.1184e-10 | 8.27e-10 | 3.5908e-10 | 1.9756e-11 | 256857.531
346881.156 | 5.0335e-09 | 6.1015e-09 | 1.7026e-10 | 7.7174e-09 | 6.3693e-09 | 3.1566e-10 | 8.2875e-10 | 3.6281e-10 | 1.9618e-11 | 256869.687
346893.344 | 5.058e-09 | 6.0885e-09 | 1.6772e-10 | 7.7391e-09 | 6.3424e-09 | 3.1247e-10 | 8.3117e-10 | 3.6038e-10 | 1.9823e-11 | 256881.875
346905.5 | 5.0902e-09 | 6.1564e-09 | 1.6916e-10 | 7.7112e-09 | 6.2489e-09 | 3.1524e-10 | 8.3057e-10 | 3.574e-10 | 1.9898e-11 | 256894.031
346917.656 | 5.0587e-09 | 6.17e-09 | 1.6921e-10 | 7.6684e-09 | 6.3413e-09 | 3.1463e-10 | 8.3342e-10 | 3.5829e-10 | 1.9854e-11 | 256906.187
346929.844 | 5.0161e-09 | 6.1065e-09 | 1.7071e-10 | 7.7277e-09 | 6.3503e-09 | 3.1203e-10 | 8.3292e-10 | 3.5877e-10 | 2.0009e-11 | 256918.375
346942 | 5.0117e-09 | 6.0969e-09 | 1.703e-10 | 7.7242e-09 | 6.3352e-09 | 3.1763e-10 | 8.3105e-10 | 3.5616e-10 | 2.0134e-11 | 256930.531
346954.188 | 5.0739e-09 | 6.0812e-09 | 1.6906e-10 | 7.6871e-09 | 6.377e-09 | 3.1109e-10 | 8.3212e-10 | 3.615e-10 | 1.9829e-11 | 256942.719
346966.344 | 5.0575e-09 | 6.1245e-09 | 1.7047e-10 | 7.7157e-09 | 6.3301e-09 | 3.1151e-10 | 8.2879e-10 | 3.5805e-10 | 1.9704e-11 | 256954.875
346978.5 | 5.1003e-09 | 6.034e-09 | 1.6977e-10 | 7.6791e-09 | 6.3276e-09 | 3.1098e-10 | 8.3263e-10 | 3.5813e-10 | 1.9861e-11 | 256967.031
346990.688 | 5.0674e-09 | 6.0754e-09 | 1.701e-10 | 7.688e-09 | 6.3144e-09 | 3.1461e-10 | 8.3419e-10 | 3.6056e-10 | 1.966e-11 | 256979.219
347002.844 | 4.9931e-09 | 6.0663e-09 | 1.693e-10 | 7.7347e-09 | 6.3407e-09 | 3.0937e-10 | 8.2786e-10 | 3.5396e-10 | 1.9653e-11 | 256991.375
347015 | 4.9946e-09 | 6.0002e-09 | 1.6839e-10 | 7.6828e-09 | 6.3931e-09 | 3.0904e-10 | 8.2368e-10 | 3.5674e-10 | 1.9713e-11 | 257003.531
347027.188 | 5.0185e-09 | 6.0771e-09 | 1.68e-10 | 7.7658e-09 | 6.2309e-09 | 3.1302e-10 | 8.2605e-10 | 3.5694e-10 | 1.967e-11 | 257015.719
347039.344 | 5.0494e-09 | 6.0968e-09 | 1.6756e-10 | 7.6245e-09 | 6.3136e-09 | 3.1316e-10 | 8.2934e-10 | 3.581e-10 | 1.9866e-11 | 257027.875
347051.5 | 5.0912e-09 | 6.2252e-09 | 1.673e-10 | 7.5917e-09 | 6.3749e-09 | 3.1302e-10 | 8.2756e-10 | 3.5683e-10 | 1.9792e-11 | 257040.031
347063.688 | 5.1368e-09 | 6.0743e-09 | 1.6922e-10 | 7.6973e-09 | 6.2681e-09 | 3.1122e-10 | 8.3472e-10 | 3.5702e-10 | 1.9943e-11 | 257052.219
347075.844 | 5.0042e-09 | 6.0599e-09 | 1.6739e-10 | 7.579e-09 | 6.3109e-09 | 3.1128e-10 | 8.3767e-10 | 3.5483e-10 | 1.968e-11 | 257064.375
347088 | 5.0547e-09 | 6.0279e-09 | 1.6552e-10 | 7.6376e-09 | 6.2794e-09 | 3.125e-10 | 8.2945e-10 | 3.537e-10 | 1.9573e-11 | 257076.531
347100.188 | 5.0185e-09 | 6.0736e-09 | 1.6898e-10 | 7.7177e-09 | 6.3487e-09 | 3.1088e-10 | 8.2758e-10 | 3.5968e-10 | 1.961e-11 | 257088.719
347112.344 | 5.1082e-09 | 6.0188e-09 | 1.6682e-10 | 7.7429e-09 | 6.3557e-09 | 3.1047e-10 | 8.299e-10 | 3.5434e-10 | 1.9904e-11 | 257100.875
347124.5 | 5.083e-09 | 6.1168e-09 | 1.6709e-10 | 7.5542e-09 | 6.3516e-09 | 3.1204e-10 | 8.2964e-10 | 3.5714e-10 | 1.96e-11 | 257113.031
347136.688 | 5.043e-09 | 6.0758e-09 | 1.6676e-10 | 7.6193e-09 | 6.3112e-09 | 3.1111e-10 | 8.2898e-10 | 3.5303e-10 | 1.9654e-11 | 257125.219
347148.844 | 5.0084e-09 | 6.1344e-09 | 1.686e-10 | 7.659e-09 | 6.221e-09 | 3.126e-10 | 8.3377e-10 | 3.5524e-10 | 1.9801e-11 | 257137.375
347161 | 5.063e-09 | 6.0793e-09 | 1.6692e-10 | 7.6721e-09 | 6.337e-09 | 3.0981e-10 | 8.27e-10 | 3.5247e-10 | 1.9861e-11 | 257149.531
347173.188 | 4.9814e-09 | 6.1577e-09 | 1.6769e-10 | 7.7041e-09 | 6.3203e-09 | 3.1445e-10 | 8.3562e-10 | 3.5472e-10 | 1.9575e-11 | 257161.719
347185.344 | 5.0425e-09 | 6.0913e-09 | 1.6632e-10 | 7.6721e-09 | 6.3264e-09 | 3.1317e-10 | 8.265e-10 | 3.544e-10 | 1.9646e-11 | 257173.875
347197.5 | 5.0619e-09 | 6.1816e-09 | 1.6942e-10 | 7.6221e-09 | 6.3288e-09 | 3.0969e-10 | 8.1993e-10 | 3.5932e-10 | 1.9632e-11 | 257186.031
347209.688 | 4.9986e-09 | 6.0721e-09 | 1.6909e-10 | 7.6054e-09 | 6.3476e-09 | 3.1223e-10 | 8.2423e-10 | 3.5727e-10 | 1.9852e-11 | 257198.219
347221.844 | 5.0747e-09 | 6.1446e-09 | 1.6934e-10 | 7.6583e-09 | 6.3169e-09 | 3.1347e-10 | 8.2296e-10 | 3.5646e-10 | 1.9703e-11 | 257210.375
347234 | 5.0713e-09 | 6.127e-09 | 1.6724e-10 | 7.6373e-09 | 6.3061e-09 | 3.0856e-10 | 8.2082e-10 | 3.5694e-10 | 1.9469e-11 | 257222.531
347246.188 | 5.0118e-09 | 6.1122e-09 | 1.6688e-10 | 7.635e-09 | 6.3374e-09 | 3.1181e-10 | 8.2254e-10 | 3.5486e-10 | 1.9361e-11 | 257234.719
347258.344 | 5.0114e-09 | 6.0703e-09 | 1.6712e-10 | 7.6949e-09 | 6.3392e-09 | 3.1316e-10 | 8.3265e-10 | 3.5629e-10 | 1.9509e-11 | 257246.875
347270.5 | 5.0125e-09 | 6.0694e-09 | 1.6717e-10 | 7.6305e-09 | 6.3244e-09 | 3.0829e-10 | 8.2119e-10 | 3.5462e-10 | 1.976e-11 | 257259.031
347282.688 | 5.0582e-09 | 6.1311e-09 | 1.6818e-10 | 7.6848e-09 | 6.2767e-09 | 3.0896e-10 | 8.3726e-10 | 3.535e-10 | 1.9625e-11 | 257271.219
347294.844 | 5.0751e-09 | 6.0826e-09 | 1.6702e-10 | 7.6878e-09 | 6.2794e-09 | 3.0985e-10 | 8.2467e-10 | 3.567e-10 | 1.9533e-11 | 257283.375
347307 | 5.031e-09 | 6.061e-09 | 1.6609e-10 | 7.6001e-09 | 6.3646e-09 | 3.0925e-10 | 8.278e-10 | 3.5424e-10 | 1.9538e-11 | 257295.531
347319.188 | 5.0042e-09 | 6.0891e-09 | 1.668e-10 | 7.6086e-09 | 6.2447e-09 | 3.1069e-10 | 8.1583e-10 | 3.5901e-10 | 1.9666e-11 | 257307.719
347331.344 | 5.0276e-09 | 6.0411e-09 | 1.6651e-10 | 7.5162e-09 | 6.3153e-09 | 3.1139e-10 | 8.295e-10 | 3.5643e-10 | 1.9706e-11 | 257319.875
347343.531 | 4.9994e-09 | 6.1118e-09 | 1.6691e-10 | 7.6698e-09 | 6.324e-09 | 3.1321e-10 | 8.356e-10 | 3.5833e-10 | 1.953e-11 | 257332.062
347355.688 | 5.0324e-09 | 6.0588e-09 | 1.6523e-10 | 7.6344e-09 | 6.3272e-09 | 3.098e-10 | 8.1735e-10 | 3.5166e-10 | 1.9638e-11 | 257344.219
347367.844 | 5.0223e-09 | 6.1615e-09 | 1.6801e-10 | 7.563e-09 | 6.2738e-09 | 3.0955e-10 | 8.3293e-10 | 3.5314e-10 | 2.0033e-11 | 257356.375
347380.031 | 5.0203e-09 | 6.1087e-09 | 1.6857e-10 | 7.6119e-09 | 6.2643e-09 | 3.1189e-10 | 8.2707e-10 | 3.5476e-10 | 1.9947e-11 | 257368.562
347392.188 | 5.0032e-09 | 6.0451e-09 | 1.6751e-10 | 7.7251e-09 | 6.2893e-09 | 3.0721e-10 | 8.3394e-10 | 3.5024e-10 | 1.9791e-11 | 257380.719
347404.344 | 4.9918e-09 | 6.1643e-09 | 1.682e-10 | 7.6177e-09 | 6.3053e-09 | 3.1032e-10 | 8.3124e-10 | 3.5512e-10 | 1.9861e-11 | 257392.875
347416.531 | 5.123e-09 | 6.1288e-09 | 1.6563e-10 | 7.6057e-09 | 6.3279e-09 | 3.1167e-10 | 8.2093e-10 | 3.5546e-10 | 1.9751e-11 | 257405.062
347428.688 | 5.0451e-09 | 6.1128e-09 | 1.6608e-10 | 7.6377e-09 | 6.3052e-09 | 3.1019e-10 | 8.2814e-10 | 3.5694e-10 | 1.9501e-11 | 257417.219
347440.844 | 5.0108e-09 | 6.0753e-09 | 1.6945e-10 | 7.7806e-09 | 6.3855e-09 | 3.132e-10 | 8.2651e-10 | 3.5853e-10 | 1.9608e-11 | 257429.375
347453.031 | 5.0073e-09 | 6.1226e-09 | 1.6575e-10 | 7.602e-09 | 6.346e-09 | 3.0978e-10 | 8.2188e-10 | 3.5556e-10 | 1.9468e-11 | 257441.562
347465.188 | 5.0284e-09 | 6.0567e-09 | 1.6821e-10 | 7.6218e-09 | 6.2993e-09 | 3.0758e-10 | 8.2433e-10 | 3.5352e-10 | 1.9782e-11 | 257453.719
347477.344 | 5.026e-09 | 6.1215e-09 | 1.681e-10 | 7.602e-09 | 6.336e-09 | 3.1141e-10 | 8.2137e-10 | 3.617e-10 | 1.9572e-11 | 257465.875
347489.531 | 5.0627e-09 | 6.0753e-09 | 1.6761e-10 | 7.6419e-09 | 6.3855e-09 | 3.0902e-10 | 8.146e-10 | 3.5762e-10 | 1.9511e-11 | 257478.062
347501.688 | 4.9941e-09 | 6.0563e-09 | 1.6936e-10 | 7.7144e-09 | 6.2509e-09 | 3.0963e-10 | 8.2151e-10 | 3.5776e-10 | 1.9616e-11 | 257490.219
347513.844 | 5.0834e-09 | 6.0698e-09 | 1.6785e-10 | 7.6964e-09 | 6.3242e-09 | 3.1322e-10 | 8.2508e-10 | 3.5619e-10 | 1.9686e-11 | 257502.375
347526.031 | 5.0501e-09 | 6.1096e-09 | 1.6913e-10 | 7.7135e-09 | 6.2826e-09 | 3.0964e-10 | 8.27e-10 | 3.5823e-10 | 1.9568e-11 | 257514.562
347538.188 | 4.993e-09 | 6.0295e-09 | 1.672e-10 | 7.7046e-09 | 6.3331e-09 | 3.1441e-10 | 8.2667e-10 | 3.5896e-10 | 1.9909e-11 | 257526.719
347550.344 | 4.991e-09 | 6.0601e-09 | 1.7032e-10 | 7.6518e-09 | 6.2796e-09 | 3.1096e-10 | 8.2844e-10 | 3.5628e-10 | 1.961e-11 | 257538.875
347562.531 | 5.0623e-09 | 6.1475e-09 | 1.6887e-10 | 7.5918e-09 | 6.3288e-09 | 3.1114e-10 | 8.2183e-10 | 3.6008e-10 | 1.9784e-11 | 257551.062
347574.688 | 5.0173e-09 | 6.0586e-09 | 1.6807e-10 | 7.7284e-09 | 6.3275e-09 | 3.083e-10 | 8.2911e-10 | 3.5562e-10 | 1.962e-11 | 257563.219
347586.844 | 5.0329e-09 | 6.1814e-09 | 1.6701e-10 | 7.5748e-09 | 6.3658e-09 | 3.1212e-10 | 8.265e-10 | 3.5534e-10 | 1.9775e-11 | 257575.375
347599.031 | 5.0438e-09 | 6.0486e-09 | 1.6931e-10 | 7.6357e-09 | 6.3383e-09 | 3.0985e-10 | 8.2013e-10 | 3.5629e-10 | 1.9898e-11 | 257587.562
347611.188 | 5.0278e-09 | 6.0988e-09 | 1.699e-10 | 7.7449e-09 | 6.3371e-09 | 3.107e-10 | 8.2848e-10 | 3.5599e-10 | 1.9658e-11 | 257599.719
347623.344 | 5.0595e-09 | 6.0689e-09 | 1.6744e-10 | 7.6775e-09 | 6.3466e-09 | 3.1193e-10 | 8.2934e-10 | 3.5984e-10 | 1.9841e-11 | 257611.875
347635.531 | 5.0053e-09 | 6.1122e-09 | 1.6965e-10 | 7.6963e-09 | 6.345e-09 | 3.1181e-10 | 8.2979e-10 | 3.6144e-10 | 1.9712e-11 | 257624.062
347647.688 | 5.0436e-09 | 6.0215e-09 | 1.6849e-10 | 7.7185e-09 | 6.3094e-09 | 3.0759e-10 | 8.3033e-10 | 3.6333e-10 | 1.9781e-11 | 257636.219
347659.844 | 5.0785e-09 | 6.0846e-09 | 1.681e-10 | 7.6777e-09 | 6.3233e-09 | 3.1116e-10 | 8.2309e-10 | 3.5736e-10 | 1.9689e-11 | 257648.375
347672.031 | 5.008e-09 | 6.1146e-09 | 1.6926e-10 | 7.7475e-09 | 6.3413e-09 | 3.06e-10 | 8.2453e-10 | 3.5848e-10 | 1.9781e-11 | 257660.562
347684.188 | 5.0508e-09 | 6.0804e-09 | 1.6788e-10 | 7.7183e-09 | 6.306e-09 | 3.1374e-10 | 8.2982e-10 | 3.5916e-10 | 1.974e-11 | 257672.719
347696.344 | 5.0894e-09 | 6.1575e-09 | 1.6949e-10 | 7.7525e-09 | 6.3114e-09 | 3.1286e-10 | 8.3206e-10 | 3.5951e-10 | 1.9628e-11 | 257684.875
347708.531 | 5.023e-09 | 6.0986e-09 | 1.6776e-10 | 7.6808e-09 | 6.3049e-09 | 3.1294e-10 | 8.3027e-10 | 3.57e-10 | 1.9889e-11 | 257697.062
347720.688 | 5.0601e-09 | 6.0633e-09 | 1.7137e-10 | 7.7091e-09 | 6.3015e-09 | 3.1272e-10 | 8.27e-10 | 3.6139e-10 | 1.9583e-11 | 257709.219
347732.875 | 5.0609e-09 | 6.0579e-09 | 1.6836e-10 | 7.6778e-09 | 6.3235e-09 | 3.1061e-10 | 8.3201e-10 | 3.5513e-10 | 1.9529e-11 | 257721.406
347745.031 | 5.0801e-09 | 6.1139e-09 | 1.7001e-10 | 7.6358e-09 | 6.3021e-09 | 3.1278e-10 | 8.2634e-10 | 3.5757e-10 | 1.9854e-11 | 257733.562
347757.188 | 5.1143e-09 | 6.1752e-09 | 1.6834e-10 | 7.6189e-09 | 6.3497e-09 | 3.1237e-10 | 8.2486e-10 | 3.5731e-10 | 1.957e-11 | 257745.719
347769.375 | 5.0879e-09 | 6.0847e-09 | 1.685e-10 | 7.6863e-09 | 6.3011e-09 | 3.1414e-10 | 8.307e-10 | 3.6042e-10 | 1.9836e-11 | 257757.906
347781.531 | 5.0929e-09 | 6.1356e-09 | 1.6846e-10 | 7.6675e-09 | 6.2898e-09 | 3.1229e-10 | 8.252e-10 | 3.6204e-10 | 1.9746e-11 | 257770.062
347793.688 | 4.9731e-09 | 6.1494e-09 | 1.687e-10 | 7.7155e-09 | 6.4063e-09 | 3.1338e-10 | 8.2843e-10 | 3.5713e-10 | 1.9665e-11 | 257782.219
347805.875 | 5.0986e-09 | 6.1012e-09 | 1.7006e-10 | 7.5982e-09 | 6.3163e-09 | 3.1517e-10 | 8.2631e-10 | 3.5711e-10 | 1.9778e-11 | 257794.406
347818.031 | 5.0431e-09 | 6.0966e-09 | 1.69e-10 | 7.6472e-09 | 6.2782e-09 | 3.0978e-10 | 8.3219e-10 | 3.5775e-10 | 1.9853e-11 | 257806.562
347830.188 | 5.0065e-09 | 6.0714e-09 | 1.6881e-10 | 7.7048e-09 | 6.3003e-09 | 3.0926e-10 | 8.3188e-10 | 3.546e-10 | 1.9556e-11 | 257818.719
347842.375 | 5.0487e-09 | 6.124e-09 | 1.6871e-10 | 7.5915e-09 | 6.2724e-09 | 3.089e-10 | 8.279e-10 | 3.5523e-10 | 1.9772e-11 | 257830.906
347854.531 | 5.0048e-09 | 6.0948e-09 | 1.6831e-10 | 7.6256e-09 | 6.305e-09 | 3.1287e-10 | 8.2379e-10 | 3.5423e-10 | 1.9517e-11 | 257843.062
347866.688 | 5.0191e-09 | 6.0702e-09 | 1.7029e-10 | 7.6173e-09 | 6.2427e-09 | 3.0995e-10 | 8.2494e-10 | 3.5333e-10 | 1.9468e-11 | 257855.219
347878.875 | 4.9799e-09 | 6.1413e-09 | 1.6897e-10 | 7.5755e-09 | 6.2652e-09 | 3.0844e-10 | 8.2709e-10 | 3.531e-10 | 1.9482e-11 | 257867.406
347891.031 | 4.9584e-09 | 6.1577e-09 | 1.6668e-10 | 7.6755e-09 | 6.2727e-09 | 3.0992e-10 | 8.2156e-10 | 3.5605e-10 | 1.9744e-11 | 257879.562
347903.188 | 5.074e-09 | 6.1229e-09 | 1.6886e-10 | 7.6039e-09 | 6.2733e-09 | 3.1417e-10 | 8.3426e-10 | 3.5409e-10 | 1.9699e-11 | 257891.719
347915.375 | 4.9772e-09 | 6.0797e-09 | 1.6652e-10 | 7.6077e-09 | 6.3674e-09 | 3.1386e-10 | 8.207e-10 | 3.5443e-10 | 1.9552e-11 | 257903.906
347927.531 | 5.0055e-09 | 6.1097e-09 | 1.6975e-10 | 7.6738e-09 | 6.3171e-09 | 3.1176e-10 | 8.2938e-10 | 3.5612e-10 | 1.9693e-11 | 257916.062
347939.688 | 5.0018e-09 | 6.085e-09 | 1.6457e-10 | 7.6658e-09 | 6.34e-09 | 3.1342e-10 | 8.3101e-10 | 3.5577e-10 | 1.9673e-11 | 257928.219
347951.875 | 5.0478e-09 | 6.0306e-09 | 1.6772e-10 | 7.5445e-09 | 6.3004e-09 | 3.0683e-10 | 8.3035e-10 | 3.5758e-10 | 1.9607e-11 | 257940.406
347964.031 | 5.0092e-09 | 6.1358e-09 | 1.6859e-10 | 7.6859e-09 | 6.2933e-09 | 3.1165e-10 | 8.1997e-10 | 3.5408e-10 | 1.9671e-11 | 257952.562
347976.188 | 5.0265e-09 | 6.0265e-09 | 1.6799e-10 | 7.5739e-09 | 6.3046e-09 | 3.0924e-10 | 8.2348e-10 | 3.5345e-10 | 1.9663e-11 | 257964.719
347988.375 | 4.9974e-09 | 6.0617e-09 | 1.6941e-10 | 7.5337e-09 | 6.3534e-09 | 3.0779e-10 | 8.2281e-10 | 3.5687e-10 | 1.9625e-11 | 257976.906
348000.531 | 5.0434e-09 | 6.1147e-09 | 1.6749e-10 | 7.6077e-09 | 6.2448e-09 | 3.0915e-10 | 8.1558e-10 | 3.5361e-10 | 1.9738e-11 | 257989.062
348012.688 | 4.996e-09 | 6.0762e-09 | 1.6564e-10 | 7.6333e-09 | 6.2984e-09 | 3.0658e-10 | 8.1145e-10 | 3.5312e-10 | 1.9453e-11 | 258001.219
348024.875 | 5.0509e-09 | 6.0375e-09 | 1.687e-10 | 7.5553e-09 | 6.2787e-09 | 3.0856e-10 | 8.1252e-10 | 3.5345e-10 | 1.9381e-11 | 258013.406
348037.031 | 4.9909e-09 | 6.0253e-09 | 1.6537e-10 | 7.5681e-09 | 6.2924e-09 | 3.0815e-10 | 8.2339e-10 | 3.5064e-10 | 1.923e-11 | 258025.562
348049.188 | 5.0237e-09 | 6.042e-09 | 1.6633e-10 | 7.5497e-09 | 6.281e-09 | 3.0879e-10 | 8.0573e-10 | 3.489e-10 | 1.9419e-11 | 258037.719
348061.375 | 4.981e-09 | 6.1134e-09 | 1.6731e-10 | 7.5116e-09 | 6.3221e-09 | 3.0849e-10 | 8.1283e-10 | 3.5564e-10 | 1.9543e-11 | 258049.906
348073.531 | 5.0166e-09 | 6.0006e-09 | 1.6574e-10 | 7.5853e-09 | 6.2212e-09 | 3.0803e-10 | 8.1711e-10 | 3.5087e-10 | 1.9228e-11 | 258062.062
348085.688 | 4.9476e-09 | 6.0367e-09 | 1.6645e-10 | 7.4848e-09 | 6.2935e-09 | 3.0527e-10 | 8.1089e-10 | 3.4999e-10 | 1.9469e-11 | 258074.219
348097.875 | 4.972e-09 | 6.0309e-09 | 1.666e-10 | 7.5832e-09 | 6.2297e-09 | 3.0864e-10 | 8.1108e-10 | 3.52e-10 | 1.94e-11 | 258086.406
348110.031 | 5.0388e-09 | 6.134e-09 | 1.6553e-10 | 7.535e-09 | 6.235e-09 | 3.0632e-10 | 8.1266e-10 | 3.5014e-10 | 1.934e-11 | 258098.562
348122.219 | 5.048e-09 | 6.06e-09 | 1.6554e-10 | 7.5027e-09 | 6.2959e-09 | 3.0877e-10 | 8.1555e-10 | 3.5284e-10 | 1.9332e-11 | 258110.75
348134.375 | 4.9344e-09 | 6.0046e-09 | 1.6653e-10 | 7.5153e-09 | 6.2401e-09 | 3.0681e-10 | 8.0901e-10 | 3.4697e-10 | 1.9438e-11 | 258122.906
348146.531 | 5.0837e-09 | 6.0075e-09 | 1.6586e-10 | 7.5487e-09 | 6.2671e-09 | 3.0544e-10 | 8.1398e-10 | 3.5235e-10 | 1.9505e-11 | 258135.062
348158.719 | 4.9844e-09 | 6.0231e-09 | 1.6561e-10 | 7.5833e-09 | 6.2369e-09 | 3.1296e-10 | 8.0996e-10 | 3.4935e-10 | 1.9481e-11 | 258147.25
348170.875 | 4.9791e-09 | 6.0446e-09 | 1.6495e-10 | 7.5104e-09 | 6.269e-09 | 3.0937e-10 | 8.0422e-10 | 3.5047e-10 | 1.9441e-11 | 258159.406
348183.031 | 4.9814e-09 | 6.0435e-09 | 1.6498e-10 | 7.5178e-09 | 6.2271e-09 | 3.0895e-10 | 8.1238e-10 | 3.5033e-10 | 1.9526e-11 | 258171.562
348195.219 | 5.0512e-09 | 6.0665e-09 | 1.648e-10 | 7.4454e-09 | 6.3024e-09 | 3.0749e-10 | 8.1193e-10 | 3.5224e-10 | 1.9653e-11 | 258183.75
348207.375 | 4.9813e-09 | 6.0132e-09 | 1.6549e-10 | 7.5875e-09 | 6.2613e-09 | 3.0816e-10 | 8.1244e-10 | 3.5237e-10 | 1.9571e-11 | 258195.906
348219.531 | 5.0447e-09 | 6.0058e-09 | 1.6458e-10 | 7.5151e-09 | 6.3277e-09 | 3.0893e-10 | 8.1893e-10 | 3.5365e-10 | 1.9526e-11 | 258208.062
348231.719 | 5.0127e-09 | 6.0724e-09 | 1.6725e-10 | 7.4712e-09 | 6.3151e-09 | 3.0737e-10 | 8.0767e-10 | 3.5161e-10 | 1.9492e-11 | 258220.25
348243.875 | 5.0087e-09 | 6.0832e-09 | 1.6697e-10 | 7.5627e-09 | 6.2676e-09 | 3.0609e-10 | 8.0435e-10 | 3.4696e-10 | 1.9601e-11 | 258232.406
348256.031 | 4.9905e-09 | 6.0111e-09 | 1.6449e-10 | 7.5924e-09 | 6.3147e-09 | 3.0628e-10 | 8.1516e-10 | 3.4984e-10 | 1.9336e-11 | 258244.562
348268.219 | 5.0625e-09 | 6.0689e-09 | 1.6608e-10 | 7.5461e-09 | 6.3001e-09 | 3.0903e-10 | 8.1279e-10 | 3.4823e-10 | 1.9393e-11 | 258256.75
348280.375 | 5.0464e-09 | 6.0667e-09 | 1.6626e-10 | 7.5947e-09 | 6.2908e-09 | 3.0894e-10 | 8.0661e-10 | 3.5122e-10 | 1.9353e-11 | 258268.906
348292.531 | 5.0118e-09 | 6.0008e-09 | 1.6628e-10 | 7.5198e-09 | 6.2894e-09 | 3.0676e-10 | 8.1245e-10 | 3.5323e-10 | 1.9295e-11 | 258281.062
348304.719 | 4.9929e-09 | 6.0786e-09 | 1.6708e-10 | 7.5688e-09 | 6.2142e-09 | 3.0584e-10 | 8.2141e-10 | 3.5192e-10 | 1.9511e-11 | 258293.25
348316.875 | 5.0229e-09 | 5.9357e-09 | 1.6598e-10 | 7.3902e-09 | 6.2065e-09 | 3.0691e-10 | 8.1685e-10 | 3.4949e-10 | 1.9291e-11 | 258305.406
348329.031 | 4.963e-09 | 6.054e-09 | 1.651e-10 | 7.5533e-09 | 6.2721e-09 | 3.0779e-10 | 8.2034e-10 | 3.4748e-10 | 1.9549e-11 | 258317.562
348341.219 | 5.0342e-09 | 6.0699e-09 | 1.6736e-10 | 7.519e-09 | 6.2733e-09 | 3.0724e-10 | 8.2164e-10 | 3.5153e-10 | 1.954e-11 | 258329.75
348353.375 | 4.9867e-09 | 6.0299e-09 | 1.6484e-10 | 7.5371e-09 | 6.2981e-09 | 3.1093e-10 | 8.1032e-10 | 3.5011e-10 | 1.941e-11 | 258341.906
348365.531 | 5.0019e-09 | 6.0622e-09 | 1.6514e-10 | 7.5393e-09 | 6.2882e-09 | 3.0962e-10 | 8.0819e-10 | 3.5059e-10 | 1.9206e-11 | 258354.062
348377.719 | 4.9793e-09 | 6.0673e-09 | 1.6716e-10 | 7.5965e-09 | 6.2962e-09 | 3.0368e-10 | 8.0492e-10 | 3.4871e-10 | 1.9175e-11 | 258366.25
348389.875 | 5.0082e-09 | 6.0756e-09 | 1.6682e-10 | 7.5277e-09 | 6.2176e-09 | 3.0707e-10 | 8.1296e-10 | 3.5072e-10 | 1.9189e-11 | 258378.406
348402.031 | 5.0288e-09 | 5.9885e-09 | 1.6477e-10 | 7.5224e-09 | 6.3427e-09 | 3.0801e-10 | 8.0705e-10 | 3.5417e-10 | 1.9415e-11 | 258390.562
348414.219 | 5.0245e-09 | 6.0532e-09 | 1.6499e-10 | 7.5441e-09 | 6.2981e-09 | 3.0744e-10 | 8.1305e-10 | 3.5043e-10 | 1.951e-11 | 258402.75
348426.375 | 5.026e-09 | 6.1035e-09 | 1.6686e-10 | 7.5047e-09 | 6.253e-09 | 3.0638e-10 | 8.1175e-10 | 3.5242e-10 | 1.9597e-11 | 258414.906
348438.531 | 4.9927e-09 | 6.0339e-09 | 1.6586e-10 | 7.5904e-09 | 6.2808e-09 | 3.0499e-10 | 8.1433e-10 | 3.5153e-10 | 1.938e-11 | 258427.062
348450.719 | 4.9456e-09 | 6.0506e-09 | 1.645e-10 | 7.4537e-09 | 6.2854e-09 | 3.0633e-10 | 8.1774e-10 | 3.5252e-10 | 1.9298e-11 | 258439.25
348462.875 | 5.0358e-09 | 6.0974e-09 | 1.6641e-10 | 7.5631e-09 | 6.2808e-09 | 3.0585e-10 | 8.1128e-10 | 3.5238e-10 | 1.9605e-11 | 258451.406
348475.063 | 5.0569e-09 | 6.0114e-09 | 1.651e-10 | 7.5213e-09 | 6.3207e-09 | 3.1107e-10 | 8.1634e-10 | 3.4833e-10 | 1.9388e-11 | 258463.594
348487.219 | 5.025e-09 | 6.0756e-09 | 1.6585e-10 | 7.4732e-09 | 6.2631e-09 | 3.0993e-10 | 8.1232e-10 | 3.5187e-10 | 1.9573e-11 | 258475.75
348499.375 | 4.995e-09 | 6.0519e-09 | 1.6529e-10 | 7.5383e-09 | 6.2751e-09 | 3.0757e-10 | 8.0867e-10 | 3.5056e-10 | 1.9634e-11 | 258487.906
348511.563 | 4.966e-09 | 6.0121e-09 | 1.6357e-10 | 7.5683e-09 | 6.2354e-09 | 3.07e-10 | 8.1543e-10 | 3.48e-10 | 1.9593e-11 | 258500.094
348523.719 | 4.949e-09 | 6.0437e-09 | 1.6416e-10 | 7.3941e-09 | 6.282e-09 | 3.0762e-10 | 8.1641e-10 | 3.509e-10 | 1.9376e-11 | 258512.25
348535.875 | 5.0164e-09 | 6.0906e-09 | 1.6532e-10 | 7.4944e-09 | 6.2215e-09 | 3.0236e-10 | 8.0673e-10 | 3.5373e-10 | 1.9562e-11 | 258524.406
348548.063 | 4.9706e-09 | 6.047e-09 | 1.6673e-10 | 7.5897e-09 | 6.2838e-09 | 3.0787e-10 | 8.0901e-10 | 3.4735e-10 | 1.9367e-11 | 258536.594
348560.219 | 5.0383e-09 | 6.0158e-09 | 1.6448e-10 | 7.4858e-09 | 6.207e-09 | 3.0711e-10 | 8.0673e-10 | 3.5509e-10 | 1.9485e-11 | 258548.75
348572.375 | 5.0286e-09 | 6.0597e-09 | 1.6361e-10 | 7.4461e-09 | 6.2768e-09 | 3.0842e-10 | 8.1051e-10 | 3.512e-10 | 1.936e-11 | 258560.906
348584.563 | 4.9426e-09 | 6.0215e-09 | 1.6705e-10 | 7.4398e-09 | 6.2087e-09 | 3.0887e-10 | 8.0528e-10 | 3.4755e-10 | 1.9524e-11 | 258573.094
348596.719 | 4.9813e-09 | 6.0433e-09 | 1.643e-10 | 7.519e-09 | 6.2551e-09 | 3.046e-10 | 8.0419e-10 | 3.4764e-10 | 1.9308e-11 | 258585.25
348608.875 | 4.9872e-09 | 6.0285e-09 | 1.6443e-10 | 7.5695e-09 | 6.2495e-09 | 3.0813e-10 | 8.0977e-10 | 3.5063e-10 | 1.9344e-11 | 258597.406
348621.063 | 5.0331e-09 | 6.001e-09 | 1.6421e-10 | 7.5335e-09 | 6.2678e-09 | 3.0608e-10 | 8.1251e-10 | 3.4474e-10 | 1.9183e-11 | 258609.594
348633.219 | 4.9699e-09 | 6.0376e-09 | 1.6538e-10 | 7.5037e-09 | 6.2426e-09 | 3.0657e-10 | 8.0678e-10 | 3.4768e-10 | 1.9268e-11 | 258621.75
348645.375 | 5.029e-09 | 6.039e-09 | 1.6466e-10 | 7.5188e-09 | 6.2503e-09 | 3.0537e-10 | 8.1703e-10 | 3.4764e-10 | 1.9349e-11 | 258633.906
348657.563 | 5.0183e-09 | 6.0359e-09 | 1.6369e-10 | 7.4647e-09 | 6.2584e-09 | 3.0794e-10 | 8.082e-10 | 3.4913e-10 | 1.9284e-11 | 258646.094
348669.719 | 5.0118e-09 | 6.0327e-09 | 1.6467e-10 | 7.5472e-09 | 6.2025e-09 | 3.0695e-10 | 8.0261e-10 | 3.4571e-10 | 1.9227e-11 | 258658.25
348681.875 | 4.9396e-09 | 6.0186e-09 | 1.6543e-10 | 7.4886e-09 | 6.2877e-09 | 3.0414e-10 | 8.1725e-10 | 3.5484e-10 | 1.9254e-11 | 258670.406
348694.063 | 4.9821e-09 | 6.0362e-09 | 1.6391e-10 | 7.5019e-09 | 6.2432e-09 | 3.0775e-10 | 8.1239e-10 | 3.5268e-10 | 1.9319e-11 | 258682.594
348706.219 | 4.988e-09 | 6.0475e-09 | 1.6426e-10 | 7.4259e-09 | 6.2377e-09 | 3.0503e-10 | 8.0593e-10 | 3.5182e-10 | 1.9541e-11 | 258694.75
348718.375 | 5.0368e-09 | 6.0061e-09 | 1.6736e-10 | 7.4757e-09 | 6.236e-09 | 3.0794e-10 | 8.1696e-10 | 3.5506e-10 | 1.9168e-11 | 258706.906
348730.563 | 5.0108e-09 | 5.9395e-09 | 1.6694e-10 | 7.4579e-09 | 6.2987e-09 | 3.0403e-10 | 8.1475e-10 | 3.4835e-10 | 1.9245e-11 | 258719.094
348742.719 | 4.9655e-09 | 6.0385e-09 | 1.6539e-10 | 7.4821e-09 | 6.2268e-09 | 3.0792e-10 | 8.128e-10 | 3.4901e-10 | 1.9551e-11 | 258731.25
348754.875 | 5.0041e-09 | 6.0503e-09 | 1.6417e-10 | 7.5058e-09 | 6.2352e-09 | 3.0796e-10 | 8.2083e-10 | 3.5349e-10 | 1.9498e-11 | 258743.406
348767.063 | 5.0251e-09 | 6.0483e-09 | 1.6551e-10 | 7.5354e-09 | 6.2349e-09 | 3.0547e-10 | 8.172e-10 | 3.5153e-10 | 1.9431e-11 | 258755.594
348779.219 | 4.9693e-09 | 6.0193e-09 | 1.6521e-10 | 7.4017e-09 | 6.3051e-09 | 3.1042e-10 | 8.138e-10 | 3.4888e-10 | 1.9661e-11 | 258767.75
348791.375 | 4.9512e-09 | 6.0965e-09 | 1.6712e-10 | 7.5306e-09 | 6.3475e-09 | 3.1098e-10 | 8.1188e-10 | 3.4885e-10 | 1.9499e-11 | 258779.906
348803.563 | 5.0225e-09 | 5.968e-09 | 1.6441e-10 | 7.4729e-09 | 6.3173e-09 | 3.0673e-10 | 8.1189e-10 | 3.5442e-10 | 1.9177e-11 | 258792.094
348815.719 | 5.037e-09 | 5.9805e-09 | 1.6541e-10 | 7.5369e-09 | 6.2304e-09 | 3.0785e-10 | 8.1189e-10 | 3.4583e-10 | 1.9372e-11 | 258804.25
348827.875 | 4.9863e-09 | 6.0436e-09 | 1.6691e-10 | 7.5039e-09 | 6.2223e-09 | 3.0882e-10 | 8.0838e-10 | 3.493e-10 | 1.9117e-11 | 258816.406
348840.063 | 5.0122e-09 | 6.0089e-09 | 1.6502e-10 | 7.4466e-09 | 6.2699e-09 | 3.0341e-10 | 8.116e-10 | 3.4832e-10 | 1.9348e-11 | 258828.594
348852.219 | 4.9386e-09 | 6.0812e-09 | 1.6498e-10 | 7.5584e-09 | 6.2373e-09 | 3.0568e-10 | 8.1135e-10 | 3.4567e-10 | 1.9431e-11 | 258840.75
348864.406 | 4.9309e-09 | 6.0087e-09 | 1.6568e-10 | 7.4653e-09 | 6.252e-09 | 3.0719e-10 | 8.1331e-10 | 3.4818e-10 | 1.978e-11 | 258852.937
348876.563 | 4.9769e-09 | 6.0394e-09 | 1.6473e-10 | 7.4648e-09 | 6.192e-09 | 3.0863e-10 | 8.1186e-10 | 3.5013e-10 | 1.9201e-11 | 258865.094
348888.719 | 4.9396e-09 | 6.0267e-09 | 1.6661e-10 | 7.4966e-09 | 6.2294e-09 | 3.0912e-10 | 8.1223e-10 | 3.4729e-10 | 1.9156e-11 | 258877.25
348900.906 | 4.9779e-09 | 5.9962e-09 | 1.6561e-10 | 7.4341e-09 | 6.2565e-09 | 3.0557e-10 | 8.1648e-10 | 3.4898e-10 | 1.9138e-11 | 258889.437
348913.063 | 5.0095e-09 | 5.9799e-09 | 1.6473e-10 | 7.465e-09 | 6.2512e-09 | 3.0848e-10 | 8.1067e-10 | 3.4973e-10 | 1.9532e-11 | 258901.594
348925.219 | 5.0106e-09 | 6.0281e-09 | 1.6466e-10 | 7.4779e-09 | 6.2115e-09 | 3.0585e-10 | 8.1285e-10 | 3.5136e-10 | 1.9484e-11 | 258913.75
348937.406 | 4.9908e-09 | 6.0601e-09 | 1.6545e-10 | 7.4945e-09 | 6.2589e-09 | 3.0507e-10 | 8.1638e-10 | 3.4974e-10 | 1.9269e-11 | 258925.937
348949.563 | 5.0884e-09 | 6.0821e-09 | 1.6499e-10 | 7.4056e-09 | 6.3099e-09 | 3.0864e-10 | 8.0382e-10 | 3.4633e-10 | 1.9351e-11 | 258938.094
348961.719 | 4.9565e-09 | 6.0117e-09 | 1.6363e-10 | 7.5466e-09 | 6.2739e-09 | 3.0856e-10 | 8.1239e-10 | 3.4868e-10 | 1.9262e-11 | 258950.25
348973.906 | 4.9933e-09 | 6.0139e-09 | 1.6446e-10 | 7.3587e-09 | 6.2376e-09 | 3.0725e-10 | 8.1914e-10 | 3.5601e-10 | 1.9383e-11 | 258962.437
348986.063 | 5.0324e-09 | 6.109e-09 | 1.6522e-10 | 7.484e-09 | 6.2868e-09 | 3.0695e-10 | 8.1266e-10 | 3.516e-10 | 1.9315e-11 | 258974.594
348998.219 | 5.0326e-09 | 6.0026e-09 | 1.6348e-10 | 7.4738e-09 | 6.3575e-09 | 3.0372e-10 | 8.0514e-10 | 3.4746e-10 | 1.9446e-11 | 258986.75
349010.406 | 5.0989e-09 | 6.0675e-09 | 1.6487e-10 | 7.5524e-09 | 6.2443e-09 | 3.0565e-10 | 8.1152e-10 | 3.5101e-10 | 1.9417e-11 | 258998.937
349022.563 | 5.0419e-09 | 6.0589e-09 | 1.6463e-10 | 7.5375e-09 | 6.233e-09 | 3.0716e-10 | 8.1157e-10 | 3.5011e-10 | 1.9646e-11 | 259011.094
349034.719 | 5.0385e-09 | 6.1287e-09 | 1.6273e-10 | 7.5004e-09 | 6.2295e-09 | 3.0698e-10 | 8.1747e-10 | 3.478e-10 | 1.915e-11 | 259023.25
349046.906 | 5.0086e-09 | 6.0377e-09 | 1.6577e-10 | 7.5272e-09 | 6.2456e-09 | 3.1054e-10 | 8.118e-10 | 3.5029e-10 | 1.939e-11 | 259035.437
349059.063 | 5.0409e-09 | 6.0893e-09 | 1.6499e-10 | 7.479e-09 | 6.3477e-09 | 3.0714e-10 | 8.1808e-10 | 3.4984e-10 | 1.9545e-11 | 259047.594
349071.219 | 5.0841e-09 | 6.1e-09 | 1.6716e-10 | 7.5408e-09 | 6.2706e-09 | 3.0757e-10 | 8.1649e-10 | 3.5215e-10 | 1.9362e-11 | 259059.75
349083.406 | 5.0736e-09 | 6.0737e-09 | 1.6561e-10 | 7.5197e-09 | 6.3073e-09 | 3.0743e-10 | 8.156e-10 | 3.525e-10 | 1.976e-11 | 259071.937
349095.563 | 4.9938e-09 | 6.0733e-09 | 1.6621e-10 | 7.4223e-09 | 6.3675e-09 | 3.0832e-10 | 8.2143e-10 | 3.5074e-10 | 1.95e-11 | 259084.094
349107.719 | 5.0294e-09 | 6.08e-09 | 1.6628e-10 | 7.4984e-09 | 6.2949e-09 | 3.114e-10 | 8.0982e-10 | 3.5294e-10 | 1.9573e-11 | 259096.25
349119.906 | 5.0225e-09 | 6.0797e-09 | 1.6516e-10 | 7.5281e-09 | 6.2698e-09 | 3.0555e-10 | 8.0733e-10 | 3.546e-10 | 1.9392e-11 | 259108.437
349132.063 | 5.0372e-09 | 6.1019e-09 | 1.6612e-10 | 7.5957e-09 | 6.3348e-09 | 3.0564e-10 | 7.9812e-10 | 3.4893e-10 | 1.9291e-11 | 259120.594
349144.219 | 5.0421e-09 | 6.0687e-09 | 1.6393e-10 | 7.4909e-09 | 6.2114e-09 | 3.0685e-10 | 8.0835e-10 | 3.4728e-10 | 1.9539e-11 | 259132.75
349156.406 | 5.0198e-09 | 6.0902e-09 | 1.6465e-10 | 7.3879e-09 | 6.2279e-09 | 3.041e-10 | 7.99e-10 | 3.4843e-10 | 1.9214e-11 | 259144.937
349168.563 | 4.9775e-09 | 6.1086e-09 | 1.6436e-10 | 7.5256e-09 | 6.2539e-09 | 3.078e-10 | 8.0927e-10 | 3.4513e-10 | 1.9472e-11 | 259157.094
349180.719 | 5.0001e-09 | 6.0544e-09 | 1.636e-10 | 7.4525e-09 | 6.3032e-09 | 3.0512e-10 | 8.0118e-10 | 3.4867e-10 | 1.932e-11 | 259169.25
349192.906 | 4.9869e-09 | 6.0394e-09 | 1.6387e-10 | 7.4731e-09 | 6.2649e-09 | 3.0312e-10 | 8.1011e-10 | 3.457e-10 | 1.9465e-11 | 259181.437
349205.063 | 5.0283e-09 | 6.0767e-09 | 1.635e-10 | 7.4305e-09 | 6.3164e-09 | 3.0755e-10 | 8.1584e-10 | 3.4601e-10 | 1.9345e-11 | 259193.594
349217.219 | 5.0208e-09 | 6.0317e-09 | 1.6421e-10 | 7.4325e-09 | 6.3063e-09 | 3.0518e-10 | 7.9973e-10 | 3.4975e-10 | 1.9514e-11 | 259205.75
349229.406 | 5.0343e-09 | 6.0354e-09 | 1.6346e-10 | 7.5021e-09 | 6.2452e-09 | 3.0505e-10 | 8.0136e-10 | 3.4823e-10 | 1.9305e-11 | 259217.937
349241.563 | 5.0137e-09 | 6.0559e-09 | 1.6338e-10 | 7.5411e-09 | 6.2636e-09 | 3.0658e-10 | 8.0415e-10 | 3.4942e-10 | 1.9107e-11 | 259230.094