349253.75 | 4.973e-09 | 5.9834e-09 | 1.6417e-10 | 7.4859e-09 | 6.3031e-09 | 3.0872e-10 | 8.007e-10 | 3.4368e-10 | 1.9255e-11 | 259242.281
349265.906 | 5.0274e-09 | 5.9939e-09 | 1.6269e-10 | 7.4745e-09 | 6.2431e-09 | 3.0701e-10 | 8.1186e-10 | 3.4824e-10 | 1.9238e-11 | 259254.437
349278.063 | 4.9971e-09 | 6.0223e-09 | 1.6149e-10 | 7.4374e-09 | 6.2318e-09 | 3.0395e-10 | 8.0432e-10 | 3.4724e-10 | 1.9275e-11 | 259266.594
349290.25 | 5.0264e-09 | 6.0089e-09 | 1.6329e-10 | 7.5694e-09 | 6.3392e-09 | 3.065e-10 | 8.0907e-10 | 3.4531e-10 | 1.9412e-11 | 259278.781
349302.406 | 5.0158e-09 | 6.088e-09 | 1.6464e-10 | 7.4954e-09 | 6.2756e-09 | 3.0367e-10 | 8.0188e-10 | 3.4711e-10 | 1.934e-11 | 259290.937
349314.563 | 4.9983e-09 | 6.018e-09 | 1.6329e-10 | 7.4219e-09 | 6.1992e-09 | 3.088e-10 | 8.0762e-10 | 3.5148e-10 | 1.9482e-11 | 259303.094
349326.75 | 5.0871e-09 | 6.0989e-09 | 1.6268e-10 | 7.4432e-09 | 6.2635e-09 | 3.1007e-10 | 8.1355e-10 | 3.4592e-10 | 1.926e-11 | 259315.281
349338.906 | 4.9961e-09 | 6.0324e-09 | 1.6553e-10 | 7.5067e-09 | 6.2564e-09 | 3.0383e-10 | 8.0744e-10 | 3.4902e-10 | 1.9427e-11 | 259327.437
349351.063 | 4.9557e-09 | 5.995e-09 | 1.6462e-10 | 7.5178e-09 | 6.247e-09 | 3.0513e-10 | 8.1277e-10 | 3.4653e-10 | 1.936e-11 | 259339.594
349363.25 | 4.9943e-09 | 6.0757e-09 | 1.6492e-10 | 7.471e-09 | 6.2024e-09 | 3.0716e-10 | 8.0972e-10 | 3.4516e-10 | 1.909e-11 | 259351.781
349375.406 | 4.9376e-09 | 6.0562e-09 | 1.6513e-10 | 7.464e-09 | 6.2763e-09 | 3.0648e-10 | 8.1387e-10 | 3.513e-10 | 1.9538e-11 | 259363.937
349387.563 | 4.988e-09 | 6.0274e-09 | 1.6482e-10 | 7.5245e-09 | 6.2604e-09 | 3.0578e-10 | 8.0756e-10 | 3.4702e-10 | 1.9554e-11 | 259376.094
349399.75 | 5.0104e-09 | 6.0377e-09 | 1.6391e-10 | 7.4864e-09 | 6.1839e-09 | 3.0953e-10 | 8.0989e-10 | 3.4916e-10 | 1.9336e-11 | 259388.281
349411.906 | 4.9557e-09 | 5.9988e-09 | 1.634e-10 | 7.4095e-09 | 6.2612e-09 | 3.0692e-10 | 8.123e-10 | 3.4922e-10 | 1.9284e-11 | 259400.437
349424.063 | 4.9876e-09 | 5.9856e-09 | 1.6511e-10 | 7.4628e-09 | 6.2501e-09 | 3.0563e-10 | 8.1172e-10 | 3.5243e-10 | 1.9366e-11 | 259412.594
349436.25 | 5.0681e-09 | 6.0207e-09 | 1.6661e-10 | 7.5204e-09 | 6.2909e-09 | 3.017e-10 | 8.0529e-10 | 3.4737e-10 | 1.9498e-11 | 259424.781
349448.406 | 5.0039e-09 | 6.0733e-09 | 1.6377e-10 | 7.3532e-09 | 6.2732e-09 | 3.0711e-10 | 8.1e-10 | 3.4549e-10 | 1.9364e-11 | 259436.937
349460.563 | 5.0593e-09 | 5.9997e-09 | 1.648e-10 | 7.4765e-09 | 6.2055e-09 | 3.091e-10 | 8.0156e-10 | 3.4431e-10 | 1.9363e-11 | 259449.094
349472.75 | 5.0698e-09 | 6.0469e-09 | 1.6386e-10 | 7.3928e-09 | 6.2724e-09 | 3.0824e-10 | 8.0689e-10 | 3.4578e-10 | 1.9372e-11 | 259461.281
349484.906 | 4.9904e-09 | 6.0721e-09 | 1.6537e-10 | 7.4145e-09 | 6.3142e-09 | 3.094e-10 | 8.1756e-10 | 3.4827e-10 | 1.9151e-11 | 259473.437
349497.063 | 5.029e-09 | 6.0689e-09 | 1.6474e-10 | 7.4363e-09 | 6.307e-09 | 3.0881e-10 | 8.1804e-10 | 3.46e-10 | 1.9391e-11 | 259485.594
349509.25 | 5.0381e-09 | 6.1108e-09 | 1.6445e-10 | 7.4726e-09 | 6.2703e-09 | 3.0746e-10 | 8.1463e-10 | 3.469e-10 | 1.952e-11 | 259497.781
349521.406 | 4.9555e-09 | 6.0224e-09 | 1.6382e-10 | 7.4541e-09 | 6.27e-09 | 3.0692e-10 | 8.1192e-10 | 3.4944e-10 | 1.9311e-11 | 259509.937
349533.563 | 5.0162e-09 | 6.0647e-09 | 1.6537e-10 | 7.4256e-09 | 6.2882e-09 | 3.0683e-10 | 8.1746e-10 | 3.4754e-10 | 1.9349e-11 | 259522.094
349545.75 | 5.0405e-09 | 6.0117e-09 | 1.6616e-10 | 7.5184e-09 | 6.2626e-09 | 3.0808e-10 | 8.1799e-10 | 3.4813e-10 | 1.9526e-11 | 259534.281
349557.906 | 5.0206e-09 | 6.0996e-09 | 1.6451e-10 | 7.4547e-09 | 6.2971e-09 | 3.0812e-10 | 8.0176e-10 | 3.4832e-10 | 1.9504e-11 | 259546.437
349570.063 | 5.0476e-09 | 5.9808e-09 | 1.6436e-10 | 7.5154e-09 | 6.3042e-09 | 3.0903e-10 | 8.107e-10 | 3.5223e-10 | 1.9492e-11 | 259558.594
349582.25 | 5.0287e-09 | 6.0433e-09 | 1.6629e-10 | 7.6139e-09 | 6.3481e-09 | 3.0756e-10 | 8.1717e-10 | 3.5174e-10 | 1.9253e-11 | 259570.781
349594.406 | 5.0007e-09 | 6.0879e-09 | 1.6306e-10 | 7.509e-09 | 6.2643e-09 | 3.0596e-10 | 8.1078e-10 | 3.4854e-10 | 1.9443e-11 | 259582.937
349606.563 | 5.0209e-09 | 6.0789e-09 | 1.6286e-10 | 7.4911e-09 | 6.2683e-09 | 3.0769e-10 | 8.135e-10 | 3.4992e-10 | 1.9481e-11 | 259595.094
349618.75 | 5.0145e-09 | 6.0461e-09 | 1.6468e-10 | 7.4353e-09 | 6.2656e-09 | 3.0706e-10 | 8.1166e-10 | 3.5114e-10 | 1.9346e-11 | 259607.281
349630.906 | 5.028e-09 | 6.082e-09 | 1.6436e-10 | 7.4035e-09 | 6.2775e-09 | 3.0489e-10 | 8.1282e-10 | 3.4682e-10 | 1.9344e-11 | 259619.437
349643.094 | 4.9845e-09 | 6.0354e-09 | 1.6502e-10 | 7.4114e-09 | 6.2485e-09 | 3.0902e-10 | 8.1493e-10 | 3.4792e-10 | 1.9461e-11 | 259631.625
349655.25 | 5.0148e-09 | 6.0934e-09 | 1.6519e-10 | 7.3799e-09 | 6.2535e-09 | 3.0733e-10 | 8.0874e-10 | 3.4698e-10 | 1.9466e-11 | 259643.781
349667.406 | 4.9534e-09 | 6.0809e-09 | 1.6477e-10 | 7.5043e-09 | 6.2861e-09 | 3.0494e-10 | 8.0395e-10 | 3.4703e-10 | 1.9462e-11 | 259655.937
349679.594 | 4.9868e-09 | 6.0237e-09 | 1.6382e-10 | 7.395e-09 | 6.3743e-09 | 3.065e-10 | 8.0763e-10 | 3.4788e-10 | 1.9524e-11 | 259668.125
349691.75 | 5.0535e-09 | 6.0573e-09 | 1.6398e-10 | 7.3696e-09 | 6.3097e-09 | 3.0935e-10 | 8.0442e-10 | 3.4627e-10 | 1.9441e-11 | 259680.281
349703.906 | 4.9969e-09 | 6.0111e-09 | 1.6358e-10 | 7.455e-09 | 6.329e-09 | 3.038e-10 | 8.1261e-10 | 3.5094e-10 | 1.9663e-11 | 259692.437
349716.094 | 5.0212e-09 | 6.049e-09 | 1.6499e-10 | 7.4787e-09 | 6.2493e-09 | 3.0739e-10 | 8.0693e-10 | 3.4767e-10 | 1.9553e-11 | 259704.625
349728.25 | 4.9792e-09 | 6.0612e-09 | 1.6382e-10 | 7.4344e-09 | 6.2542e-09 | 3.0983e-10 | 8.1622e-10 | 3.5089e-10 | 1.9377e-11 | 259716.781
349740.406 | 5.0127e-09 | 6.115e-09 | 1.6516e-10 | 7.4038e-09 | 6.2608e-09 | 3.0589e-10 | 8.1681e-10 | 3.4755e-10 | 1.9266e-11 | 259728.937
349752.594 | 5.0177e-09 | 6.0132e-09 | 1.6691e-10 | 7.4779e-09 | 6.2517e-09 | 3.0745e-10 | 8.0648e-10 | 3.4709e-10 | 1.9406e-11 | 259741.125
349764.75 | 5.0597e-09 | 6.0911e-09 | 1.6525e-10 | 7.4582e-09 | 6.2529e-09 | 3.1189e-10 | 8.0966e-10 | 3.4724e-10 | 1.9404e-11 | 259753.281
349776.906 | 4.9517e-09 | 6.0157e-09 | 1.6351e-10 | 7.3741e-09 | 6.2483e-09 | 3.0388e-10 | 8.2057e-10 | 3.4963e-10 | 1.9343e-11 | 259765.437
349789.094 | 5.058e-09 | 6.0017e-09 | 1.6468e-10 | 7.4186e-09 | 6.3461e-09 | 3.0605e-10 | 8.1142e-10 | 3.5168e-10 | 1.967e-11 | 259777.625
349801.25 | 4.9781e-09 | 5.9905e-09 | 1.6573e-10 | 7.4439e-09 | 6.321e-09 | 3.0972e-10 | 8.0925e-10 | 3.4972e-10 | 1.9501e-11 | 259789.781
349813.406 | 5.0069e-09 | 5.9537e-09 | 1.6321e-10 | 7.4397e-09 | 6.27e-09 | 3.0639e-10 | 8.0756e-10 | 3.5025e-10 | 1.924e-11 | 259801.937
349825.594 | 4.9829e-09 | 6.0641e-09 | 1.6434e-10 | 7.4478e-09 | 6.2604e-09 | 3.067e-10 | 8.1259e-10 | 3.4759e-10 | 1.9653e-11 | 259814.125
349837.75 | 4.9903e-09 | 6.0951e-09 | 1.6461e-10 | 7.4331e-09 | 6.2639e-09 | 3.0786e-10 | 8.1242e-10 | 3.4626e-10 | 1.953e-11 | 259826.281
349849.906 | 4.959e-09 | 6.0572e-09 | 1.6215e-10 | 7.4763e-09 | 6.2645e-09 | 3.0628e-10 | 8.0518e-10 | 3.5082e-10 | 1.923e-11 | 259838.437
349862.094 | 4.9774e-09 | 6.0517e-09 | 1.6325e-10 | 7.395e-09 | 6.2582e-09 | 3.0923e-10 | 8.1426e-10 | 3.4894e-10 | 1.9429e-11 | 259850.625
349874.25 | 4.9767e-09 | 6.0054e-09 | 1.647e-10 | 7.3926e-09 | 6.2593e-09 | 3.0625e-10 | 7.9451e-10 | 3.5064e-10 | 1.9342e-11 | 259862.781
349886.406 | 4.9852e-09 | 6.1017e-09 | 1.6638e-10 | 7.3987e-09 | 6.2985e-09 | 3.0869e-10 | 8.0211e-10 | 3.433e-10 | 1.9187e-11 | 259874.937
349898.594 | 4.9782e-09 | 6.068e-09 | 1.6344e-10 | 7.4295e-09 | 6.2475e-09 | 3.0265e-10 | 8.0175e-10 | 3.4605e-10 | 1.9224e-11 | 259887.125
349910.75 | 4.9459e-09 | 6.0182e-09 | 1.6425e-10 | 7.4113e-09 | 6.284e-09 | 3.0483e-10 | 7.9007e-10 | 3.4493e-10 | 1.9359e-11 | 259899.281
349922.906 | 5.0077e-09 | 6.068e-09 | 1.634e-10 | 7.4037e-09 | 6.2723e-09 | 3.048e-10 | 8.0211e-10 | 3.4689e-10 | 1.9194e-11 | 259911.437
349935.094 | 4.941e-09 | 5.9989e-09 | 1.6363e-10 | 7.4465e-09 | 6.1819e-09 | 3.0431e-10 | 8.0127e-10 | 3.4637e-10 | 1.9247e-11 | 259923.625
349947.25 | 5.0027e-09 | 6.0283e-09 | 1.6381e-10 | 7.4068e-09 | 6.2315e-09 | 3.053e-10 | 8.0282e-10 | 3.4212e-10 | 1.9159e-11 | 259935.781
349959.406 | 4.9695e-09 | 6.0167e-09 | 1.624e-10 | 7.4133e-09 | 6.3e-09 | 3.0309e-10 | 8.0103e-10 | 3.4481e-10 | 1.9389e-11 | 259947.937
349971.594 | 5.0451e-09 | 6.0588e-09 | 1.6244e-10 | 7.3893e-09 | 6.2936e-09 | 3.0451e-10 | 8.0108e-10 | 3.4052e-10 | 1.9277e-11 | 259960.125
349983.75 | 4.9865e-09 | 5.9677e-09 | 1.6343e-10 | 7.4499e-09 | 6.2392e-09 | 3.0459e-10 | 8.0473e-10 | 3.4115e-10 | 1.9337e-11 | 259972.281
349995.938 | 4.9968e-09 | 6.0289e-09 | 1.6401e-10 | 7.4006e-09 | 6.2517e-09 | 3.0829e-10 | 8.0642e-10 | 3.4297e-10 | 1.9265e-11 | 259984.469
350008.094 | 4.9706e-09 | 6.0014e-09 | 1.6315e-10 | 7.4471e-09 | 6.2577e-09 | 3.0418e-10 | 8.0455e-10 | 3.437e-10 | 1.9346e-11 | 259996.625
350020.25 | 4.9966e-09 | 6.0137e-09 | 1.6468e-10 | 7.3538e-09 | 6.2448e-09 | 3.0741e-10 | 7.9721e-10 | 3.4939e-10 | 1.9175e-11 | 260008.781
350032.438 | 5.0005e-09 | 6.0233e-09 | 1.6477e-10 | 7.4883e-09 | 6.2731e-09 | 3.0567e-10 | 8.0245e-10 | 3.4349e-10 | 1.9443e-11 | 260020.969
350044.594 | 4.9937e-09 | 6.0451e-09 | 1.6358e-10 | 7.4604e-09 | 6.2238e-09 | 3.0391e-10 | 7.9833e-10 | 3.4879e-10 | 1.9209e-11 | 260033.125
350056.75 | 4.9828e-09 | 6.0028e-09 | 1.6321e-10 | 7.4093e-09 | 6.1843e-09 | 3.0685e-10 | 8.1009e-10 | 3.4334e-10 | 1.9203e-11 | 260045.281
350068.938 | 5.0378e-09 | 6.0686e-09 | 1.6316e-10 | 7.458e-09 | 6.2275e-09 | 3.0503e-10 | 8.0565e-10 | 3.4492e-10 | 1.9456e-11 | 260057.469
350081.094 | 4.9906e-09 | 6.0711e-09 | 1.6535e-10 | 7.4356e-09 | 6.2593e-09 | 3.0679e-10 | 8.1238e-10 | 3.48e-10 | 1.9388e-11 | 260069.625
350093.25 | 4.962e-09 | 6.0346e-09 | 1.6544e-10 | 7.4562e-09 | 6.2921e-09 | 3.0909e-10 | 8.1427e-10 | 3.4592e-10 | 1.9264e-11 | 260081.781
350105.438 | 5.0603e-09 | 6.078e-09 | 1.6449e-10 | 7.4922e-09 | 6.2721e-09 | 3.0856e-10 | 8.082e-10 | 3.4259e-10 | 1.9144e-11 | 260093.969
350117.594 | 4.9953e-09 | 6.0256e-09 | 1.648e-10 | 7.4637e-09 | 6.2439e-09 | 3.0304e-10 | 8.0735e-10 | 3.4531e-10 | 1.9408e-11 | 260106.125
350129.75 | 5.0029e-09 | 5.9943e-09 | 1.6339e-10 | 7.4901e-09 | 6.2444e-09 | 3.0619e-10 | 7.9487e-10 | 3.4683e-10 | 1.9502e-11 | 260118.281
350141.938 | 4.9849e-09 | 6.1087e-09 | 1.6343e-10 | 7.4032e-09 | 6.2073e-09 | 3.0353e-10 | 8.0725e-10 | 3.4405e-10 | 1.9352e-11 | 260130.469
350154.094 | 4.9655e-09 | 6.008e-09 | 1.6444e-10 | 7.4652e-09 | 6.2277e-09 | 3.0524e-10 | 8.0538e-10 | 3.4719e-10 | 1.9221e-11 | 260142.625
350166.25 | 5.0174e-09 | 6.0007e-09 | 1.6256e-10 | 7.4032e-09 | 6.2593e-09 | 3.0408e-10 | 8.0219e-10 | 3.4899e-10 | 1.9246e-11 | 260154.781
350178.438 | 4.9993e-09 | 6.0727e-09 | 1.6372e-10 | 7.4284e-09 | 6.2028e-09 | 3.0669e-10 | 8.0258e-10 | 3.4475e-10 | 1.9544e-11 | 260166.969
350190.594 | 4.9958e-09 | 6.0339e-09 | 1.6397e-10 | 7.5274e-09 | 6.2901e-09 | 3.0268e-10 | 8.0851e-10 | 3.4686e-10 | 1.9287e-11 | 260179.125
350202.75 | 4.9631e-09 | 6.0583e-09 | 1.6418e-10 | 7.4737e-09 | 6.3088e-09 | 3.0499e-10 | 8.036e-10 | 3.4486e-10 | 1.9328e-11 | 260191.281
350214.938 | 5.0233e-09 | 5.9856e-09 | 1.6322e-10 | 7.4348e-09 | 6.242e-09 | 3.0357e-10 | 8.0518e-10 | 3.4783e-10 | 1.9239e-11 | 260203.469
350227.094 | 5.0173e-09 | 6.0454e-09 | 1.6379e-10 | 7.5015e-09 | 6.2274e-09 | 3.0587e-10 | 8.0031e-10 | 3.4567e-10 | 1.9454e-11 | 260215.625
350239.25 | 4.9895e-09 | 6.0467e-09 | 1.6497e-10 | 7.5281e-09 | 6.215e-09 | 3.0435e-10 | 8.0251e-10 | 3.5043e-10 | 1.9334e-11 | 260227.781
350251.438 | 4.9512e-09 | 6.0007e-09 | 1.6523e-10 | 7.4139e-09 | 6.3147e-09 | 3.0576e-10 | 8.1445e-10 | 3.4368e-10 | 1.9085e-11 | 260239.969
350263.594 | 4.9856e-09 | 6.0867e-09 | 1.6289e-10 | 7.4659e-09 | 6.2118e-09 | 3.0545e-10 | 7.9838e-10 | 3.4401e-10 | 1.9305e-11 | 260252.125
350275.75 | 4.9973e-09 | 6.0108e-09 | 1.6245e-10 | 7.4812e-09 | 6.2097e-09 | 3.0287e-10 | 8.0614e-10 | 3.4836e-10 | 1.9158e-11 | 260264.281
350287.938 | 4.9654e-09 | 6.0444e-09 | 1.6336e-10 | 7.4062e-09 | 6.2384e-09 | 3.0342e-10 | 8.0697e-10 | 3.461e-10 | 1.9525e-11 | 260276.469
350300.094 | 4.925e-09 | 5.9997e-09 | 1.6369e-10 | 7.4517e-09 | 6.1666e-09 | 3.0504e-10 | 8.0494e-10 | 3.4568e-10 | 1.9211e-11 | 260288.625
350312.25 | 4.944e-09 | 5.9942e-09 | 1.6388e-10 | 7.4509e-09 | 6.1342e-09 | 3.0017e-10 | 8.0906e-10 | 3.4441e-10 | 1.9564e-11 | 260300.781
350324.438 | 4.9585e-09 | 6.0063e-09 | 1.6345e-10 | 7.4541e-09 | 6.1974e-09 | 3.0896e-10 | 7.989e-10 | 3.5044e-10 | 1.9164e-11 | 260312.969
350336.594 | 4.9975e-09 | 5.9455e-09 | 1.6482e-10 | 7.3385e-09 | 6.2281e-09 | 3.0116e-10 | 7.9543e-10 | 3.4537e-10 | 1.9327e-11 | 260325.125
350348.75 | 4.9505e-09 | 5.9823e-09 | 1.6524e-10 | 7.3598e-09 | 6.2139e-09 | 3.061e-10 | 8.034e-10 | 3.4823e-10 | 1.8995e-11 | 260337.281
350360.938 | 4.9723e-09 | 6.0139e-09 | 1.634e-10 | 7.4123e-09 | 6.2832e-09 | 3.0387e-10 | 8.0702e-10 | 3.4732e-10 | 1.9282e-11 | 260349.469
350373.094 | 4.9395e-09 | 6.0248e-09 | 1.6284e-10 | 7.4117e-09 | 6.2029e-09 | 3.0666e-10 | 8.071e-10 | 3.4529e-10 | 1.9133e-11 | 260361.625
350385.281 | 4.9327e-09 | 5.9909e-09 | 1.655e-10 | 7.4293e-09 | 6.2697e-09 | 3.0619e-10 | 8.1193e-10 | 3.4425e-10 | 1.9423e-11 | 260373.812
350397.438 | 4.9851e-09 | 5.9987e-09 | 1.643e-10 | 7.511e-09 | 6.1527e-09 | 3.0675e-10 | 8.013e-10 | 3.4393e-10 | 1.9124e-11 | 260385.969
350409.594 | 4.9459e-09 | 5.9378e-09 | 1.6567e-10 | 7.3596e-09 | 6.174e-09 | 3.0204e-10 | 8.0292e-10 | 3.4496e-10 | 1.9292e-11 | 260398.125
350421.781 | 4.9103e-09 | 5.9996e-09 | 1.6421e-10 | 7.4546e-09 | 6.2697e-09 | 3.0359e-10 | 8.1576e-10 | 3.4944e-10 | 1.9398e-11 | 260410.312
350433.938 | 4.9625e-09 | 5.9943e-09 | 1.628e-10 | 7.4951e-09 | 6.2478e-09 | 3.0794e-10 | 8.0853e-10 | 3.4612e-10 | 1.9251e-11 | 260422.469
350446.094 | 4.9821e-09 | 6.0112e-09 | 1.6481e-10 | 7.4032e-09 | 6.2292e-09 | 3.0376e-10 | 8.0356e-10 | 3.4792e-10 | 1.9377e-11 | 260434.625
350458.281 | 4.9891e-09 | 6.0735e-09 | 1.6566e-10 | 7.5243e-09 | 6.4071e-09 | 3.0744e-10 | 8.0426e-10 | 3.4877e-10 | 1.9261e-11 | 260446.812
350470.438 | 5.0061e-09 | 6.0411e-09 | 1.6325e-10 | 7.462e-09 | 6.2039e-09 | 3.0715e-10 | 8.1245e-10 | 3.4201e-10 | 1.9293e-11 | 260458.969
350482.594 | 4.9834e-09 | 6.0174e-09 | 1.6331e-10 | 7.4674e-09 | 6.2541e-09 | 3.0443e-10 | 7.9777e-10 | 3.492e-10 | 1.9426e-11 | 260471.125
350494.781 | 4.9598e-09 | 6.1032e-09 | 1.6591e-10 | 7.4683e-09 | 6.2514e-09 | 3.0661e-10 | 8.0583e-10 | 3.449e-10 | 1.9249e-11 | 260483.312
350506.938 | 4.9251e-09 | 5.9947e-09 | 1.6325e-10 | 7.5069e-09 | 6.2676e-09 | 3.0998e-10 | 8.0562e-10 | 3.4781e-10 | 1.9346e-11 | 260495.469
350519.094 | 5.0142e-09 | 5.953e-09 | 1.6426e-10 | 7.4094e-09 | 6.2281e-09 | 3.071e-10 | 8.1023e-10 | 3.4484e-10 | 1.9309e-11 | 260507.625
350531.281 | 4.9126e-09 | 6.0408e-09 | 1.635e-10 | 7.4835e-09 | 6.2174e-09 | 3.0542e-10 | 8.0714e-10 | 3.4156e-10 | 1.9476e-11 | 260519.812
350543.438 | 4.8953e-09 | 6.0477e-09 | 1.6334e-10 | 7.4747e-09 | 6.2284e-09 | 3.0174e-10 | 7.9929e-10 | 3.491e-10 | 1.9216e-11 | 260531.969
350555.594 | 4.95e-09 | 5.9121e-09 | 1.6451e-10 | 7.4482e-09 | 6.1687e-09 | 3.0346e-10 | 8.0491e-10 | 3.4282e-10 | 1.9313e-11 | 260544.125
350567.781 | 4.9105e-09 | 6.0251e-09 | 1.6308e-10 | 7.3251e-09 | 6.2497e-09 | 3.0162e-10 | 8.0059e-10 | 3.4646e-10 | 1.9429e-11 | 260556.312
350579.938 | 4.9366e-09 | 5.9939e-09 | 1.6411e-10 | 7.4117e-09 | 6.2385e-09 | 3.0539e-10 | 8.0014e-10 | 3.4764e-10 | 1.9327e-11 | 260568.469
350592.094 | 4.9633e-09 | 6.0294e-09 | 1.6195e-10 | 7.329e-09 | 6.1673e-09 | 3.0586e-10 | 7.9361e-10 | 3.4204e-10 | 1.9275e-11 | 260580.625
350604.281 | 4.9444e-09 | 5.8931e-09 | 1.6341e-10 | 7.424e-09 | 6.2663e-09 | 3.0341e-10 | 8.0748e-10 | 3.4356e-10 | 1.9283e-11 | 260592.812
350616.438 | 4.9223e-09 | 6.0608e-09 | 1.6336e-10 | 7.4545e-09 | 6.2512e-09 | 3.0412e-10 | 8.0797e-10 | 3.4602e-10 | 1.9455e-11 | 260604.969
350628.594 | 4.9269e-09 | 6.0573e-09 | 1.6587e-10 | 7.3818e-09 | 6.2244e-09 | 3.0492e-10 | 8.0396e-10 | 3.4516e-10 | 1.9272e-11 | 260617.125
350640.781 | 5.0786e-09 | 5.9499e-09 | 1.648e-10 | 7.4347e-09 | 6.1987e-09 | 3.0256e-10 | 8.0961e-10 | 3.468e-10 | 1.9344e-11 | 260629.312
350652.938 | 5.0642e-09 | 6.0324e-09 | 1.6471e-10 | 7.4057e-09 | 6.2255e-09 | 3.0503e-10 | 7.9923e-10 | 3.4896e-10 | 1.9168e-11 | 260641.469
350665.094 | 4.9722e-09 | 6.0201e-09 | 1.6325e-10 | 7.3669e-09 | 6.2744e-09 | 3.0757e-10 | 8.0248e-10 | 3.4595e-10 | 1.9355e-11 | 260653.625
350677.281 | 5.0265e-09 | 6.0307e-09 | 1.6463e-10 | 7.4197e-09 | 6.2118e-09 | 3.078e-10 | 7.991e-10 | 3.4355e-10 | 1.916e-11 | 260665.812
350689.438 | 4.9928e-09 | 5.9366e-09 | 1.6406e-10 | 7.3739e-09 | 6.2667e-09 | 3.0897e-10 | 8.0501e-10 | 3.467e-10 | 1.9325e-11 | 260677.969
350701.594 | 4.9476e-09 | 6.0251e-09 | 1.6331e-10 | 7.3798e-09 | 6.2197e-09 | 3.0702e-10 | 8.0055e-10 | 3.4188e-10 | 1.9402e-11 | 260690.125
350713.781 | 4.9967e-09 | 5.9917e-09 | 1.6635e-10 | 7.4843e-09 | 6.212e-09 | 3.0705e-10 | 8.022e-10 | 3.4487e-10 | 1.9259e-11 | 260702.312
350725.938 | 5.0333e-09 | 6.0657e-09 | 1.6529e-10 | 7.3894e-09 | 6.1993e-09 | 3.0483e-10 | 8.1132e-10 | 3.4745e-10 | 1.9292e-11 | 260714.469
350738.094 | 4.9642e-09 | 6.0696e-09 | 1.6407e-10 | 7.424e-09 | 6.2789e-09 | 3.0518e-10 | 8.057e-10 | 3.4535e-10 | 1.9331e-11 | 260726.625
350750.281 | 4.9903e-09 | 5.9849e-09 | 1.6457e-10 | 7.4678e-09 | 6.2824e-09 | 3.0335e-10 | 7.9744e-10 | 3.5214e-10 | 1.9482e-11 | 260738.812
350762.438 | 5.0048e-09 | 6.0361e-09 | 1.6445e-10 | 7.442e-09 | 6.2425e-09 | 3.0683e-10 | 8.0524e-10 | 3.4518e-10 | 1.9364e-11 | 260750.969
350774.625 | 4.9768e-09 | 6.0389e-09 | 1.6456e-10 | 7.4237e-09 | 6.1966e-09 | 3.0816e-10 | 7.9826e-10 | 3.4914e-10 | 1.9572e-11 | 260763.156
350786.781 | 4.9993e-09 | 6.0153e-09 | 1.6312e-10 | 7.4078e-09 | 6.2575e-09 | 3.07e-10 | 8.059e-10 | 3.4602e-10 | 1.9292e-11 | 260775.312
350798.938 | 4.9594e-09 | 6.0602e-09 | 1.6307e-10 | 7.5133e-09 | 6.2746e-09 | 3.0217e-10 | 7.9809e-10 | 3.4806e-10 | 1.9424e-11 | 260787.469
350811.125 | 5.0398e-09 | 5.9481e-09 | 1.6462e-10 | 7.4074e-09 | 6.1702e-09 | 3.0299e-10 | 7.9976e-10 | 3.4599e-10 | 1.9407e-11 | 260799.656
350823.281 | 4.982e-09 | 6.0613e-09 | 1.6435e-10 | 7.4278e-09 | 6.2514e-09 | 3.0703e-10 | 7.9669e-10 | 3.44e-10 | 1.9452e-11 | 260811.812
350835.438 | 4.9788e-09 | 5.9689e-09 | 1.62e-10 | 7.3732e-09 | 6.1696e-09 | 3.0599e-10 | 7.9423e-10 | 3.464e-10 | 1.9481e-11 | 260823.969
350847.625 | 4.9863e-09 | 5.993e-09 | 1.6498e-10 | 7.4831e-09 | 6.2762e-09 | 3.0548e-10 | 8.0802e-10 | 3.4521e-10 | 1.9507e-11 | 260836.156
350859.781 | 4.9636e-09 | 6.0191e-09 | 1.6118e-10 | 7.414e-09 | 6.2288e-09 | 3.0487e-10 | 8.0465e-10 | 3.4419e-10 | 1.9423e-11 | 260848.312
350871.938 | 4.9606e-09 | 6.0461e-09 | 1.6372e-10 | 7.4178e-09 | 6.2801e-09 | 3.0298e-10 | 8.0457e-10 | 3.4802e-10 | 1.9128e-11 | 260860.469
350884.125 | 4.976e-09 | 5.9134e-09 | 1.6252e-10 | 7.4189e-09 | 6.2584e-09 | 3.0309e-10 | 8.059e-10 | 3.4543e-10 | 1.9194e-11 | 260872.656
350896.281 | 4.9985e-09 | 5.9744e-09 | 1.625e-10 | 7.3667e-09 | 6.1999e-09 | 3.0279e-10 | 7.9875e-10 | 3.4268e-10 | 1.9381e-11 | 260884.812
350908.438 | 4.9567e-09 | 5.9553e-09 | 1.6378e-10 | 7.3736e-09 | 6.2444e-09 | 3.0603e-10 | 7.9709e-10 | 3.457e-10 | 1.9302e-11 | 260896.969
350920.625 | 5.0108e-09 | 6.0519e-09 | 1.6277e-10 | 7.4285e-09 | 6.2146e-09 | 3.0395e-10 | 8.0391e-10 | 3.4328e-10 | 1.9145e-11 | 260909.156
350932.781 | 4.9739e-09 | 6.058e-09 | 1.6432e-10 | 7.3813e-09 | 6.2054e-09 | 3.047e-10 | 8.0141e-10 | 3.4294e-10 | 1.9348e-11 | 260921.312
350944.938 | 4.9395e-09 | 6.0261e-09 | 1.6318e-10 | 7.444e-09 | 6.243e-09 | 3.0248e-10 | 7.9733e-10 | 3.4399e-10 | 1.9315e-11 | 260933.469
350957.125 | 4.9824e-09 | 5.9845e-09 | 1.6332e-10 | 7.4261e-09 | 6.2473e-09 | 3.0273e-10 | 8.0201e-10 | 3.4366e-10 | 1.9215e-11 | 260945.656
350969.281 | 4.9458e-09 | 5.9658e-09 | 1.6222e-10 | 7.3592e-09 | 6.2347e-09 | 3.0157e-10 | 8.0481e-10 | 3.4367e-10 | 1.9144e-11 | 260957.812
350981.438 | 4.8999e-09 | 6.0146e-09 | 1.637e-10 | 7.411e-09 | 6.2527e-09 | 2.9886e-10 | 8.0128e-10 | 3.4134e-10 | 1.9078e-11 | 260969.969
350993.625 | 4.9625e-09 | 6.0096e-09 | 1.6416e-10 | 7.4498e-09 | 6.1943e-09 | 3.0401e-10 | 7.979e-10 | 3.4634e-10 | 1.9352e-11 | 260982.156
351005.781 | 4.9846e-09 | 6.0129e-09 | 1.6451e-10 | 7.4338e-09 | 6.2463e-09 | 3.0646e-10 | 8.0706e-10 | 3.4342e-10 | 1.9066e-11 | 260994.312
351017.938 | 4.9968e-09 | 6.0624e-09 | 1.6548e-10 | 7.4306e-09 | 6.2555e-09 | 3.0525e-10 | 8.0557e-10 | 3.481e-10 | 1.9456e-11 | 261006.469
351030.125 | 5.0041e-09 | 6.0422e-09 | 1.6515e-10 | 7.4288e-09 | 6.1135e-09 | 3.0439e-10 | 7.9939e-10 | 3.4579e-10 | 1.8997e-11 | 261018.656
351042.281 | 4.9951e-09 | 6.0528e-09 | 1.6234e-10 | 7.3584e-09 | 6.1331e-09 | 3.0638e-10 | 8.1227e-10 | 3.4685e-10 | 1.9296e-11 | 261030.812
351054.438 | 4.9661e-09 | 6.0378e-09 | 1.622e-10 | 7.4096e-09 | 6.2044e-09 | 3.0099e-10 | 7.9756e-10 | 3.442e-10 | 1.9161e-11 | 261042.969
351066.625 | 4.9691e-09 | 5.9917e-09 | 1.6395e-10 | 7.4349e-09 | 6.249e-09 | 3.0681e-10 | 8.0182e-10 | 3.4613e-10 | 1.9237e-11 | 261055.156
351078.781 | 4.9315e-09 | 6.0642e-09 | 1.6417e-10 | 7.433e-09 | 6.2169e-09 | 3.0388e-10 | 7.9606e-10 | 3.4601e-10 | 1.9295e-11 | 261067.312
351090.938 | 4.9243e-09 | 5.9737e-09 | 1.6331e-10 | 7.4256e-09 | 6.1973e-09 | 3.0661e-10 | 8.1165e-10 | 3.4378e-10 | 1.9243e-11 | 261079.469
351103.125 | 4.9363e-09 | 6.0847e-09 | 1.6371e-10 | 7.4154e-09 | 6.2468e-09 | 3.077e-10 | 8.0387e-10 | 3.4751e-10 | 1.9313e-11 | 261091.656
351115.281 | 4.9596e-09 | 6.0545e-09 | 1.6246e-10 | 7.3705e-09 | 6.1768e-09 | 3.0638e-10 | 7.9549e-10 | 3.4227e-10 | 1.9322e-11 | 261103.812
351127.438 | 4.9642e-09 | 6.0717e-09 | 1.6255e-10 | 7.4073e-09 | 6.2358e-09 | 3.0428e-10 | 8.0692e-10 | 3.4528e-10 | 1.9304e-11 | 261115.969
351139.625 | 4.9803e-09 | 6.0321e-09 | 1.6628e-10 | 7.3514e-09 | 6.2581e-09 | 3.0647e-10 | 8.0393e-10 | 3.4582e-10 | 1.9276e-11 | 261128.156
351151.781 | 4.9357e-09 | 6.0152e-09 | 1.6371e-10 | 7.4588e-09 | 6.2703e-09 | 3.0786e-10 | 8.0812e-10 | 3.4675e-10 | 1.9321e-11 | 261140.312
351163.969 | 4.9856e-09 | 6.0431e-09 | 1.6345e-10 | 7.4585e-09 | 6.2335e-09 | 3.0221e-10 | 8.0406e-10 | 3.4513e-10 | 1.9507e-11 | 261152.5
351176.125 | 4.9938e-09 | 6.0976e-09 | 1.6259e-10 | 7.3779e-09 | 6.206e-09 | 3.0261e-10 | 7.9829e-10 | 3.4715e-10 | 1.9294e-11 | 261164.656
351188.281 | 4.9817e-09 | 6.0572e-09 | 1.6389e-10 | 7.402e-09 | 6.2492e-09 | 3.0445e-10 | 7.9863e-10 | 3.4764e-10 | 1.9414e-11 | 261176.812
351200.469 | 4.9545e-09 | 5.984e-09 | 1.6471e-10 | 7.361e-09 | 6.2381e-09 | 3.0333e-10 | 8.0094e-10 | 3.4502e-10 | 1.9241e-11 | 261189
351212.625 | 5.0011e-09 | 6.0311e-09 | 1.6366e-10 | 7.3209e-09 | 6.1611e-09 | 3.0482e-10 | 8.0002e-10 | 3.4822e-10 | 1.9388e-11 | 261201.156
351224.781 | 5.0072e-09 | 6.0416e-09 | 1.6323e-10 | 7.4721e-09 | 6.1559e-09 | 3.0363e-10 | 7.9552e-10 | 3.461e-10 | 1.951e-11 | 261213.312
351236.969 | 4.943e-09 | 6.0645e-09 | 1.6439e-10 | 7.5056e-09 | 6.2422e-09 | 3.0577e-10 | 7.9833e-10 | 3.4676e-10 | 1.9078e-11 | 261225.5
351249.125 | 4.9413e-09 | 6.0251e-09 | 1.6372e-10 | 7.4269e-09 | 6.271e-09 | 3.0342e-10 | 7.968e-10 | 3.4573e-10 | 1.8954e-11 | 261237.656
351261.281 | 4.9394e-09 | 5.9554e-09 | 1.6362e-10 | 7.3483e-09 | 6.16e-09 | 3.024e-10 | 7.9987e-10 | 3.4346e-10 | 1.9241e-11 | 261249.812
351273.469 | 4.9793e-09 | 6.0494e-09 | 1.6501e-10 | 7.4561e-09 | 6.2386e-09 | 3.0606e-10 | 7.9807e-10 | 3.4526e-10 | 1.9283e-11 | 261262
351285.625 | 4.9614e-09 | 6.0329e-09 | 1.6326e-10 | 7.4022e-09 | 6.1753e-09 | 3.0355e-10 | 7.9961e-10 | 3.4447e-10 | 1.9441e-11 | 261274.156
351297.781 | 4.9066e-09 | 6.0082e-09 | 1.63e-10 | 7.4851e-09 | 6.2924e-09 | 3.0616e-10 | 7.9427e-10 | 3.4263e-10 | 1.923e-11 | 261286.312
351309.969 | 4.952e-09 | 5.9455e-09 | 1.6289e-10 | 7.3898e-09 | 6.2934e-09 | 3.0404e-10 | 8.0177e-10 | 3.429e-10 | 1.9315e-11 | 261298.5
351322.125 | 4.9529e-09 | 5.9684e-09 | 1.6326e-10 | 7.3404e-09 | 6.1885e-09 | 3.0701e-10 | 8.0254e-10 | 3.4627e-10 | 1.9046e-11 | 261310.656
351334.281 | 4.9628e-09 | 6.0049e-09 | 1.6471e-10 | 7.3688e-09 | 6.2597e-09 | 3.0244e-10 | 8.0579e-10 | 3.4623e-10 | 1.9539e-11 | 261322.812
351346.469 | 4.9222e-09 | 6.0592e-09 | 1.612e-10 | 7.3903e-09 | 6.2685e-09 | 3.0867e-10 | 8.0233e-10 | 3.4118e-10 | 1.9164e-11 | 261335
351358.625 | 4.9619e-09 | 6.0251e-09 | 1.649e-10 | 7.3918e-09 | 6.2293e-09 | 3.0257e-10 | 8.0217e-10 | 3.476e-10 | 1.9157e-11 | 261347.156
351370.781 | 4.9126e-09 | 6.0564e-09 | 1.6464e-10 | 7.43e-09 | 6.1847e-09 | 3.0506e-10 | 8.0449e-10 | 3.4532e-10 | 1.9437e-11 | 261359.312
351382.969 | 4.989e-09 | 5.9983e-09 | 1.6404e-10 | 7.4221e-09 | 6.1947e-09 | 3.0164e-10 | 8.0448e-10 | 3.4533e-10 | 1.9201e-11 | 261371.5
351395.125 | 4.9765e-09 | 6.0119e-09 | 1.6345e-10 | 7.4033e-09 | 6.2584e-09 | 3.0586e-10 | 7.9827e-10 | 3.4553e-10 | 1.8945e-11 | 261383.656
351407.281 | 4.947e-09 | 6.0125e-09 | 1.6332e-10 | 7.3829e-09 | 6.245e-09 | 3.0001e-10 | 7.9723e-10 | 3.4359e-10 | 1.9406e-11 | 261395.812
351419.469 | 5.0282e-09 | 6.032e-09 | 1.6398e-10 | 7.4532e-09 | 6.237e-09 | 3.0547e-10 | 7.999e-10 | 3.5033e-10 | 1.9344e-11 | 261408
351431.625 | 5.0195e-09 | 6.0069e-09 | 1.6429e-10 | 7.4086e-09 | 6.1994e-09 | 3.0416e-10 | 7.9316e-10 | 3.3912e-10 | 1.933e-11 | 261420.156
351443.781 | 4.964e-09 | 6.0271e-09 | 1.6183e-10 | 7.4633e-09 | 6.2106e-09 | 3.0589e-10 | 7.9252e-10 | 3.4477e-10 | 1.9182e-11 | 261432.312
351455.969 | 4.9384e-09 | 6.0551e-09 | 1.6129e-10 | 7.378e-09 | 6.1725e-09 | 3.0334e-10 | 8.0356e-10 | 3.4299e-10 | 1.926e-11 | 261444.5
351468.125 | 4.9485e-09 | 6.0364e-09 | 1.6401e-10 | 7.4835e-09 | 6.1988e-09 | 3.0393e-10 | 8.0573e-10 | 3.4479e-10 | 1.9086e-11 | 261456.656
351480.281 | 4.9568e-09 | 6.0199e-09 | 1.6341e-10 | 7.4171e-09 | 6.2336e-09 | 3.0369e-10 | 7.9361e-10 | 3.4556e-10 | 1.9326e-11 | 261468.812
351492.469 | 4.9912e-09 | 5.9916e-09 | 1.6268e-10 | 7.3822e-09 | 6.1681e-09 | 3.0373e-10 | 8.001e-10 | 3.433e-10 | 1.9142e-11 | 261481
351504.625 | 4.9734e-09 | 5.9754e-09 | 1.6392e-10 | 7.4015e-09 | 6.1859e-09 | 3.0474e-10 | 8.0386e-10 | 3.4369e-10 | 1.9077e-11 | 261493.156
351516.813 | 4.9282e-09 | 5.9909e-09 | 1.6557e-10 | 7.3655e-09 | 6.2804e-09 | 3.0428e-10 | 8.0719e-10 | 3.4668e-10 | 1.9256e-11 | 261505.344
351528.969 | 5.0072e-09 | 6.0473e-09 | 1.6153e-10 | 7.4071e-09 | 6.1577e-09 | 3.0197e-10 | 8.0452e-10 | 3.4604e-10 | 1.9263e-11 | 261517.5
351541.125 | 5.0325e-09 | 6.0123e-09 | 1.6355e-10 | 7.4003e-09 | 6.306e-09 | 3.0395e-10 | 8.0158e-10 | 3.4128e-10 | 1.9249e-11 | 261529.656
351553.313 | 4.9883e-09 | 5.9741e-09 | 1.6411e-10 | 7.4122e-09 | 6.2548e-09 | 3.0427e-10 | 8.0237e-10 | 3.5127e-10 | 1.9267e-11 | 261541.844
351565.469 | 5.0289e-09 | 6.0278e-09 | 1.6133e-10 | 7.394e-09 | 6.2678e-09 | 3.076e-10 | 7.9871e-10 | 3.4547e-10 | 1.9127e-11 | 261554
351577.625 | 5e-09 | 6.0249e-09 | 1.624e-10 | 7.3307e-09 | 6.2311e-09 | 3.0407e-10 | 8.0069e-10 | 3.4202e-10 | 1.9289e-11 | 261566.156
351589.813 | 4.9549e-09 | 6.0405e-09 | 1.6535e-10 | 7.4435e-09 | 6.2314e-09 | 3.0521e-10 | 8.0836e-10 | 3.4366e-10 | 1.9053e-11 | 261578.344
351601.969 | 5.0257e-09 | 6.0112e-09 | 1.6469e-10 | 7.4234e-09 | 6.2686e-09 | 3.0571e-10 | 8.0222e-10 | 3.4822e-10 | 1.9206e-11 | 261590.5
351614.125 | 4.9847e-09 | 6.0155e-09 | 1.6328e-10 | 7.3854e-09 | 6.2252e-09 | 3.0454e-10 | 7.9707e-10 | 3.4491e-10 | 1.9152e-11 | 261602.656
351626.313 | 4.9677e-09 | 6.0349e-09 | 1.6157e-10 | 7.4401e-09 | 6.2019e-09 | 3.0355e-10 | 7.9494e-10 | 3.4616e-10 | 1.9102e-11 | 261614.844
351638.469 | 4.9192e-09 | 6.0363e-09 | 1.6296e-10 | 7.3612e-09 | 6.2777e-09 | 3.0167e-10 | 8.0737e-10 | 3.4268e-10 | 1.9263e-11 | 261627
351650.625 | 4.9789e-09 | 5.9801e-09 | 1.6392e-10 | 7.3097e-09 | 6.177e-09 | 3.0305e-10 | 8.0329e-10 | 3.4438e-10 | 1.8846e-11 | 261639.156
351662.813 | 4.9005e-09 | 5.9785e-09 | 1.6256e-10 | 7.4777e-09 | 6.2511e-09 | 3.0352e-10 | 7.9836e-10 | 3.4438e-10 | 1.9095e-11 | 261651.344
351674.969 | 4.9391e-09 | 6.0134e-09 | 1.6281e-10 | 7.3992e-09 | 6.1963e-09 | 3.0229e-10 | 7.9934e-10 | 3.447e-10 | 1.9324e-11 | 261663.5
351687.125 | 4.9656e-09 | 5.9723e-09 | 1.6376e-10 | 7.3824e-09 | 6.214e-09 | 3.0332e-10 | 7.9754e-10 | 3.4413e-10 | 1.941e-11 | 261675.656
351699.313 | 5.0238e-09 | 6.035e-09 | 1.6558e-10 | 7.4202e-09 | 6.2015e-09 | 3.0733e-10 | 8.0091e-10 | 3.4719e-10 | 1.9211e-11 | 261687.844
351711.469 | 5.0467e-09 | 6.033e-09 | 1.628e-10 | 7.4544e-09 | 6.2788e-09 | 3.0542e-10 | 7.9673e-10 | 3.4719e-10 | 1.9452e-11 | 261700
351723.625 | 4.9697e-09 | 6.0295e-09 | 1.648e-10 | 7.3675e-09 | 6.2372e-09 | 3.0348e-10 | 8.0668e-10 | 3.4932e-10 | 1.9265e-11 | 261712.156
351735.813 | 4.9922e-09 | 6.0232e-09 | 1.649e-10 | 7.4162e-09 | 6.2985e-09 | 3.049e-10 | 8.0068e-10 | 3.4727e-10 | 1.9306e-11 | 261724.344
351747.969 | 4.9768e-09 | 6.0945e-09 | 1.6386e-10 | 7.4303e-09 | 6.3056e-09 | 3.0508e-10 | 8.0724e-10 | 3.443e-10 | 1.9241e-11 | 261736.5
351760.125 | 4.9519e-09 | 6.0355e-09 | 1.6489e-10 | 7.3749e-09 | 6.2172e-09 | 3.0468e-10 | 7.9203e-10 | 3.4572e-10 | 1.9242e-11 | 261748.656
351772.313 | 4.9713e-09 | 5.9185e-09 | 1.6563e-10 | 7.3814e-09 | 6.3059e-09 | 3.0356e-10 | 8.0072e-10 | 3.463e-10 | 1.9222e-11 | 261760.844
351784.469 | 4.9529e-09 | 6.0133e-09 | 1.6444e-10 | 7.3792e-09 | 6.2613e-09 | 3.0333e-10 | 7.9906e-10 | 3.4329e-10 | 1.9166e-11 | 261773
351796.625 | 4.9785e-09 | 6.0206e-09 | 1.6497e-10 | 7.3818e-09 | 6.3063e-09 | 3.0172e-10 | 7.9376e-10 | 3.4224e-10 | 1.911e-11 | 261785.156
351808.813 | 4.9606e-09 | 5.9638e-09 | 1.6377e-10 | 7.3777e-09 | 6.2575e-09 | 3.0353e-10 | 7.989e-10 | 3.4142e-10 | 1.9391e-11 | 261797.344
351820.969 | 5.005e-09 | 6.0113e-09 | 1.6284e-10 | 7.4121e-09 | 6.2871e-09 | 3.0574e-10 | 8.031e-10 | 3.4131e-10 | 1.92e-11 | 261809.5
351833.125 | 4.977e-09 | 5.9901e-09 | 1.6584e-10 | 7.3783e-09 | 6.2217e-09 | 3.0393e-10 | 7.9451e-10 | 3.4342e-10 | 1.9294e-11 | 261821.656
351845.313 | 4.9923e-09 | 5.9891e-09 | 1.6398e-10 | 7.3466e-09 | 6.1812e-09 | 3.0409e-10 | 7.9442e-10 | 3.4134e-10 | 1.9225e-11 | 261833.844
351857.469 | 4.9357e-09 | 6.0452e-09 | 1.6307e-10 | 7.3889e-09 | 6.2245e-09 | 3.0198e-10 | 7.9695e-10 | 3.3931e-10 | 1.9449e-11 | 261846
351869.625 | 4.975e-09 | 5.9493e-09 | 1.6223e-10 | 7.3233e-09 | 6.2206e-09 | 3.0198e-10 | 7.9245e-10 | 3.3761e-10 | 1.93e-11 | 261858.156
351881.813 | 4.9175e-09 | 5.9965e-09 | 1.6354e-10 | 7.4124e-09 | 6.1729e-09 | 3.0426e-10 | 8.0435e-10 | 3.4374e-10 | 1.9264e-11 | 261870.344
351893.969 | 4.9825e-09 | 5.9972e-09 | 1.6375e-10 | 7.2665e-09 | 6.2529e-09 | 3.0243e-10 | 7.9157e-10 | 3.3978e-10 | 1.9058e-11 | 261882.5
351906.156 | 4.972e-09 | 6.0092e-09 | 1.6151e-10 | 7.3668e-09 | 6.2065e-09 | 3.0342e-10 | 7.9884e-10 | 3.4412e-10 | 1.9164e-11 | 261894.687
351918.313 | 4.8997e-09 | 5.9466e-09 | 1.62e-10 | 7.2596e-09 | 6.251e-09 | 3.0518e-10 | 7.9741e-10 | 3.3753e-10 | 1.9298e-11 | 261906.844
351930.469 | 4.9695e-09 | 6.07e-09 | 1.6189e-10 | 7.4371e-09 | 6.2263e-09 | 3.0543e-10 | 7.9563e-10 | 3.4182e-10 | 1.9193e-11 | 261919
351942.656 | 4.934e-09 | 6.0408e-09 | 1.6286e-10 | 7.336e-09 | 6.2544e-09 | 3.0412e-10 | 7.8877e-10 | 3.4255e-10 | 1.8938e-11 | 261931.187
351954.813 | 4.9802e-09 | 6.041e-09 | 1.6235e-10 | 7.2591e-09 | 6.2873e-09 | 3.0206e-10 | 7.9505e-10 | 3.3897e-10 | 1.9152e-11 | 261943.344
351966.969 | 4.9344e-09 | 6.0149e-09 | 1.6297e-10 | 7.3251e-09 | 6.2354e-09 | 3.077e-10 | 7.9561e-10 | 3.401e-10 | 1.9184e-11 | 261955.5
351979.156 | 5.0029e-09 | 6.0039e-09 | 1.6255e-10 | 7.3497e-09 | 6.2408e-09 | 3.0517e-10 | 7.9538e-10 | 3.387e-10 | 1.9241e-11 | 261967.687
351991.313 | 4.9619e-09 | 5.9137e-09 | 1.6349e-10 | 7.3169e-09 | 6.1729e-09 | 3.0079e-10 | 7.9384e-10 | 3.4253e-10 | 1.926e-11 | 261979.844
352003.469 | 4.9597e-09 | 5.9944e-09 | 1.632e-10 | 7.4091e-09 | 6.1688e-09 | 3.0509e-10 | 7.9477e-10 | 3.431e-10 | 1.9135e-11 | 261992
352015.656 | 4.8997e-09 | 5.9919e-09 | 1.6308e-10 | 7.3832e-09 | 6.1917e-09 | 3.0161e-10 | 8.0247e-10 | 3.4283e-10 | 1.9368e-11 | 262004.187
352027.813 | 4.9917e-09 | 5.9998e-09 | 1.6549e-10 | 7.3916e-09 | 6.2415e-09 | 3.0311e-10 | 7.997e-10 | 3.4597e-10 | 1.913e-11 | 262016.344
352039.969 | 4.9883e-09 | 6.0215e-09 | 1.6408e-10 | 7.3666e-09 | 6.1687e-09 | 3.0301e-10 | 8.0063e-10 | 3.3917e-10 | 1.9104e-11 | 262028.5
352052.156 | 4.9729e-09 | 5.9434e-09 | 1.6214e-10 | 7.3872e-09 | 6.1974e-09 | 3.0338e-10 | 7.9131e-10 | 3.4125e-10 | 1.9159e-11 | 262040.687
352064.313 | 4.9634e-09 | 5.9259e-09 | 1.6356e-10 | 7.3454e-09 | 6.2712e-09 | 3.0794e-10 | 8.0247e-10 | 3.4589e-10 | 1.9167e-11 | 262052.844
352076.469 | 4.9474e-09 | 5.9684e-09 | 1.6193e-10 | 7.3675e-09 | 6.2416e-09 | 3.0616e-10 | 7.9618e-10 | 3.4387e-10 | 1.9142e-11 | 262065
352088.656 | 5.0201e-09 | 6.0532e-09 | 1.6304e-10 | 7.3434e-09 | 6.245e-09 | 3.0209e-10 | 8.0291e-10 | 3.4648e-10 | 1.9089e-11 | 262077.187
352100.813 | 4.9313e-09 | 6.057e-09 | 1.6387e-10 | 7.382e-09 | 6.1974e-09 | 3.0278e-10 | 7.9989e-10 | 3.4499e-10 | 1.915e-11 | 262089.344
352112.969 | 5.1165e-09 | 6.0554e-09 | 1.6434e-10 | 7.3646e-09 | 6.2338e-09 | 3.0567e-10 | 7.9974e-10 | 3.4512e-10 | 1.9328e-11 | 262101.5
352125.156 | 4.9556e-09 | 6.0294e-09 | 1.6216e-10 | 7.4092e-09 | 6.281e-09 | 3.0202e-10 | 8.0134e-10 | 3.3926e-10 | 1.917e-11 | 262113.687
352137.313 | 5.0626e-09 | 5.9835e-09 | 1.6263e-10 | 7.3196e-09 | 6.2174e-09 | 3.0528e-10 | 8.0088e-10 | 3.458e-10 | 1.9142e-11 | 262125.844
352149.469 | 5.0212e-09 | 6.0068e-09 | 1.6356e-10 | 7.4241e-09 | 6.1458e-09 | 3.0175e-10 | 8.017e-10 | 3.4032e-10 | 1.9174e-11 | 262138
352161.656 | 4.9604e-09 | 6.0437e-09 | 1.6298e-10 | 7.3701e-09 | 6.2882e-09 | 3.0748e-10 | 8.0019e-10 | 3.4529e-10 | 1.9098e-11 | 262150.187
352173.813 | 5.0038e-09 | 6.0653e-09 | 1.6384e-10 | 7.3307e-09 | 6.243e-09 | 3.0246e-10 | 7.9727e-10 | 3.4348e-10 | 1.9414e-11 | 262162.344
352185.969 | 5.0195e-09 | 6.0414e-09 | 1.6515e-10 | 7.3749e-09 | 6.2341e-09 | 3.0439e-10 | 8.0581e-10 | 3.4339e-10 | 1.9137e-11 | 262174.5
352198.156 | 4.9895e-09 | 6.0098e-09 | 1.6278e-10 | 7.3694e-09 | 6.1953e-09 | 3.0383e-10 | 8.0498e-10 | 3.4627e-10 | 1.925e-11 | 262186.687
352210.313 | 4.9721e-09 | 6.0046e-09 | 1.6143e-10 | 7.3972e-09 | 6.3101e-09 | 3.0428e-10 | 8.062e-10 | 3.4041e-10 | 1.9049e-11 | 262198.844
352222.469 | 4.9756e-09 | 6.047e-09 | 1.6316e-10 | 7.355e-09 | 6.1744e-09 | 3.0647e-10 | 7.8768e-10 | 3.4117e-10 | 1.9238e-11 | 262211
352234.656 | 4.9509e-09 | 6.054e-09 | 1.6369e-10 | 7.3567e-09 | 6.2485e-09 | 3.0035e-10 | 7.9601e-10 | 3.438e-10 | 1.8832e-11 | 262223.187
352246.813 | 4.9726e-09 | 6.0372e-09 | 1.6343e-10 | 7.3282e-09 | 6.2783e-09 | 3.0399e-10 | 7.9785e-10 | 3.4276e-10 | 1.9514e-11 | 262235.344
352258.969 | 4.9876e-09 | 6.0269e-09 | 1.6332e-10 | 7.326e-09 | 6.1529e-09 | 3.0329e-10 | 7.9307e-10 | 3.4411e-10 | 1.9247e-11 | 262247.5
352271.156 | 4.9717e-09 | 6.0406e-09 | 1.6272e-10 | 7.3743e-09 | 6.1987e-09 | 3.0106e-10 | 7.9724e-10 | 3.411e-10 | 1.9456e-11 | 262259.687
352283.313 | 5.0199e-09 | 5.992e-09 | 1.6394e-10 | 7.431e-09 | 6.2302e-09 | 3.0251e-10 | 7.9156e-10 | 3.4296e-10 | 1.9023e-11 | 262271.844
352295.5 | 5.029e-09 | 5.9383e-09 | 1.6375e-10 | 7.3618e-09 | 6.2514e-09 | 3.0594e-10 | 7.964e-10 | 3.4294e-10 | 1.9294e-11 | 262284.031
352307.656 | 4.9319e-09 | 6.0076e-09 | 1.6426e-10 | 7.3823e-09 | 6.1735e-09 | 3.0443e-10 | 8.0222e-10 | 3.4027e-10 | 1.9376e-11 | 262296.187
352319.813 | 5.0369e-09 | 5.9855e-09 | 1.6444e-10 | 7.3787e-09 | 6.239e-09 | 3.0439e-10 | 7.9556e-10 | 3.4437e-10 | 1.909e-11 | 262308.344
352332 | 4.9813e-09 | 6.0147e-09 | 1.6397e-10 | 7.3549e-09 | 6.2618e-09 | 3.0324e-10 | 8.0125e-10 | 3.4173e-10 | 1.8837e-11 | 262320.531
352344.156 | 4.9588e-09 | 5.9874e-09 | 1.625e-10 | 7.3682e-09 | 6.3197e-09 | 3.0571e-10 | 7.9792e-10 | 3.432e-10 | 1.9429e-11 | 262332.687
352356.313 | 5.0211e-09 | 5.9946e-09 | 1.6429e-10 | 7.4092e-09 | 6.2493e-09 | 3.0422e-10 | 7.9624e-10 | 3.4299e-10 | 1.9273e-11 | 262344.844
352368.5 | 4.9668e-09 | 6.0252e-09 | 1.6141e-10 | 7.3515e-09 | 6.2258e-09 | 3.0315e-10 | 8.0115e-10 | 3.4437e-10 | 1.9295e-11 | 262357.031
352380.656 | 5.0083e-09 | 5.9908e-09 | 1.6344e-10 | 7.3055e-09 | 6.2323e-09 | 3.0303e-10 | 7.9768e-10 | 3.4597e-10 | 1.9216e-11 | 262369.187
352392.813 | 4.9859e-09 | 5.9463e-09 | 1.6245e-10 | 7.3407e-09 | 6.2819e-09 | 3.04e-10 | 7.9072e-10 | 3.4002e-10 | 1.8967e-11 | 262381.344
352405 | 5.0096e-09 | 5.9287e-09 | 1.6093e-10 | 7.2602e-09 | 6.2055e-09 | 3.0282e-10 | 7.9849e-10 | 3.3822e-10 | 1.9033e-11 | 262393.531
352417.156 | 4.9448e-09 | 6.0596e-09 | 1.6092e-10 | 7.3419e-09 | 6.2043e-09 | 3.0095e-10 | 7.9065e-10 | 3.4047e-10 | 1.9053e-11 | 262405.687
352429.313 | 4.9764e-09 | 6.0071e-09 | 1.6169e-10 | 7.2842e-09 | 6.2004e-09 | 3.0321e-10 | 7.8246e-10 | 3.4167e-10 | 1.905e-11 | 262417.844
352441.5 | 4.938e-09 | 5.9549e-09 | 1.6198e-10 | 7.364e-09 | 6.2092e-09 | 3.0218e-10 | 7.9204e-10 | 3.3587e-10 | 1.8814e-11 | 262430.031
352453.656 | 4.9443e-09 | 5.9346e-09 | 1.624e-10 | 7.2604e-09 | 6.1807e-09 | 3.0296e-10 | 7.9084e-10 | 3.4116e-10 | 1.9335e-11 | 262442.187
352465.813 | 4.8964e-09 | 5.9726e-09 | 1.594e-10 | 7.3236e-09 | 6.2128e-09 | 3.0131e-10 | 7.9589e-10 | 3.4389e-10 | 1.8935e-11 | 262454.344
352478 | 4.9357e-09 | 5.9816e-09 | 1.6302e-10 | 7.2571e-09 | 6.1416e-09 | 3.0015e-10 | 7.8517e-10 | 3.4125e-10 | 1.8809e-11 | 262466.531
352490.156 | 4.9523e-09 | 5.9227e-09 | 1.6215e-10 | 7.4014e-09 | 6.1417e-09 | 3.0047e-10 | 7.9307e-10 | 3.4072e-10 | 1.9196e-11 | 262478.687
352502.313 | 4.9489e-09 | 6.0045e-09 | 1.6227e-10 | 7.2745e-09 | 6.2502e-09 | 3.0313e-10 | 7.8308e-10 | 3.3891e-10 | 1.8902e-11 | 262490.844
352514.5 | 4.9389e-09 | 6.0111e-09 | 1.6095e-10 | 7.3199e-09 | 6.1565e-09 | 3.0058e-10 | 7.8508e-10 | 3.4021e-10 | 1.9039e-11 | 262503.031
352526.656 | 4.9724e-09 | 5.9254e-09 | 1.6154e-10 | 7.2648e-09 | 6.2008e-09 | 2.9847e-10 | 7.9301e-10 | 3.4072e-10 | 1.9062e-11 | 262515.187
352538.813 | 4.9727e-09 | 5.9864e-09 | 1.6331e-10 | 7.3026e-09 | 6.1223e-09 | 3.0516e-10 | 7.8155e-10 | 3.4219e-10 | 1.8853e-11 | 262527.344
352551 | 4.9367e-09 | 5.9489e-09 | 1.6144e-10 | 7.2943e-09 | 6.1428e-09 | 3.0281e-10 | 7.9429e-10 | 3.415e-10 | 1.935e-11 | 262539.531
352563.156 | 4.9379e-09 | 5.9159e-09 | 1.6298e-10 | 7.2079e-09 | 6.2241e-09 | 3.0273e-10 | 7.9412e-10 | 3.4211e-10 | 1.9158e-11 | 262551.687
352575.313 | 4.9951e-09 | 5.96e-09 | 1.6324e-10 | 7.3217e-09 | 6.2344e-09 | 3.0075e-10 | 7.9597e-10 | 3.3902e-10 | 1.9119e-11 | 262563.844
352587.5 | 4.9623e-09 | 5.9832e-09 | 1.6194e-10 | 7.2901e-09 | 6.2111e-09 | 2.9993e-10 | 7.8652e-10 | 3.4209e-10 | 1.8983e-11 | 262576.031
352599.656 | 4.962e-09 | 5.9416e-09 | 1.6253e-10 | 7.3102e-09 | 6.2197e-09 | 3.0278e-10 | 7.9026e-10 | 3.3516e-10 | 1.8994e-11 | 262588.187
352611.813 | 5.0016e-09 | 6.0166e-09 | 1.6215e-10 | 7.1717e-09 | 6.2488e-09 | 3.026e-10 | 7.8748e-10 | 3.4184e-10 | 1.8877e-11 | 262600.344
352624 | 4.9722e-09 | 5.9354e-09 | 1.5927e-10 | 7.318e-09 | 6.1827e-09 | 3.0628e-10 | 7.8609e-10 | 3.4073e-10 | 1.8887e-11 | 262612.531
352636.156 | 4.9847e-09 | 5.9725e-09 | 1.6246e-10 | 7.2616e-09 | 6.2184e-09 | 3.032e-10 | 7.9642e-10 | 3.4109e-10 | 1.924e-11 | 262624.687
352648.313 | 4.9638e-09 | 5.9692e-09 | 1.6086e-10 | 7.2734e-09 | 6.1698e-09 | 2.9927e-10 | 7.9073e-10 | 3.4179e-10 | 1.9148e-11 | 262636.844
352660.5 | 4.9793e-09 | 5.9653e-09 | 1.6229e-10 | 7.3007e-09 | 6.263e-09 | 3.0771e-10 | 7.8715e-10 | 3.4519e-10 | 1.9358e-11 | 262649.031
352672.656 | 5.0909e-09 | 6.02e-09 | 1.6227e-10 | 7.3424e-09 | 6.217e-09 | 3.0092e-10 | 7.9801e-10 | 3.3952e-10 | 1.8812e-11 | 262661.187
352684.844 | 4.9757e-09 | 5.9586e-09 | 1.6011e-10 | 7.2966e-09 | 6.2559e-09 | 3.0266e-10 | 7.8864e-10 | 3.4141e-10 | 1.9185e-11 | 262673.375
352697 | 4.9317e-09 | 5.9522e-09 | 1.6225e-10 | 7.2856e-09 | 6.1868e-09 | 3.0277e-10 | 7.8128e-10 | 3.3727e-10 | 1.9224e-11 | 262685.531
352709.156 | 4.9563e-09 | 6.0032e-09 | 1.5952e-10 | 7.2725e-09 | 6.1607e-09 | 3.0006e-10 | 7.8234e-10 | 3.3763e-10 | 1.9272e-11 | 262697.687
352721.344 | 4.9328e-09 | 5.9739e-09 | 1.6047e-10 | 7.3045e-09 | 6.2145e-09 | 3.0162e-10 | 7.9009e-10 | 3.4176e-10 | 1.9003e-11 | 262709.875
352733.5 | 5.0249e-09 | 6.0437e-09 | 1.6403e-10 | 7.2435e-09 | 6.1197e-09 | 2.9892e-10 | 7.8248e-10 | 3.3937e-10 | 1.9032e-11 | 262722.031
352745.656 | 4.9994e-09 | 5.9904e-09 | 1.6309e-10 | 7.196e-09 | 6.1803e-09 | 3.0173e-10 | 7.7978e-10 | 3.4355e-10 | 1.8894e-11 | 262734.187
352757.844 | 4.9616e-09 | 5.9571e-09 | 1.6131e-10 | 7.2535e-09 | 6.2359e-09 | 3.0105e-10 | 7.9042e-10 | 3.4036e-10 | 1.9015e-11 | 262746.375
352770 | 4.892e-09 | 5.9014e-09 | 1.6034e-10 | 7.2998e-09 | 6.1903e-09 | 3.0388e-10 | 7.8838e-10 | 3.3673e-10 | 1.9167e-11 | 262758.531
352782.156 | 4.9297e-09 | 5.9413e-09 | 1.6245e-10 | 7.2594e-09 | 6.1769e-09 | 3.0006e-10 | 7.8514e-10 | 3.3683e-10 | 1.9172e-11 | 262770.687
352794.344 | 4.9773e-09 | 5.9799e-09 | 1.6111e-10 | 7.2423e-09 | 6.2316e-09 | 3.014e-10 | 7.8318e-10 | 3.3847e-10 | 1.9147e-11 | 262782.875
352806.5 | 4.9083e-09 | 5.9722e-09 | 1.6297e-10 | 7.2345e-09 | 6.1713e-09 | 3.0153e-10 | 7.9253e-10 | 3.4228e-10 | 1.8997e-11 | 262795.031
352818.656 | 4.9271e-09 | 5.9538e-09 | 1.6264e-10 | 7.2193e-09 | 6.1976e-09 | 3.0228e-10 | 7.862e-10 | 3.3736e-10 | 1.921e-11 | 262807.187
352830.844 | 4.9535e-09 | 5.9814e-09 | 1.6176e-10 | 7.3282e-09 | 6.2109e-09 | 3.0511e-10 | 7.8914e-10 | 3.4089e-10 | 1.9111e-11 | 262819.375
352843 | 4.9474e-09 | 5.9983e-09 | 1.6238e-10 | 7.3249e-09 | 6.2147e-09 | 3.0261e-10 | 7.8724e-10 | 3.4252e-10 | 1.8991e-11 | 262831.531
352855.156 | 4.9037e-09 | 5.9725e-09 | 1.6466e-10 | 7.2571e-09 | 6.2089e-09 | 3.0235e-10 | 7.983e-10 | 3.3739e-10 | 1.897e-11 | 262843.687
352867.344 | 4.9379e-09 | 6.004e-09 | 1.6021e-10 | 7.2988e-09 | 6.2141e-09 | 3.0076e-10 | 8.0383e-10 | 3.4436e-10 | 1.8998e-11 | 262855.875
352879.5 | 5.0051e-09 | 6.0377e-09 | 1.6129e-10 | 7.2729e-09 | 6.1802e-09 | 3.0401e-10 | 7.8859e-10 | 3.4055e-10 | 1.9152e-11 | 262868.031
352891.656 | 5.0177e-09 | 5.8815e-09 | 1.6214e-10 | 7.3021e-09 | 6.1874e-09 | 3.032e-10 | 7.955e-10 | 3.3591e-10 | 1.8876e-11 | 262880.187
352903.844 | 4.9107e-09 | 5.9964e-09 | 1.6141e-10 | 7.3317e-09 | 6.2526e-09 | 3.0305e-10 | 7.92e-10 | 3.4008e-10 | 1.8963e-11 | 262892.375
352916 | 4.958e-09 | 5.9777e-09 | 1.6211e-10 | 7.2332e-09 | 6.2552e-09 | 2.9993e-10 | 7.892e-10 | 3.3595e-10 | 1.8884e-11 | 262904.531
352928.156 | 4.9312e-09 | 5.9887e-09 | 1.6133e-10 | 7.2086e-09 | 6.1726e-09 | 3.017e-10 | 7.8506e-10 | 3.4356e-10 | 1.9202e-11 | 262916.687
352940.344 | 4.9752e-09 | 5.9881e-09 | 1.6264e-10 | 7.4197e-09 | 6.1988e-09 | 3.0228e-10 | 7.9173e-10 | 3.3943e-10 | 1.9013e-11 | 262928.875
352952.5 | 5.0006e-09 | 5.9441e-09 | 1.6224e-10 | 7.3166e-09 | 6.2277e-09 | 2.9887e-10 | 7.9201e-10 | 3.4157e-10 | 1.8884e-11 | 262941.031
352964.656 | 4.9597e-09 | 5.9928e-09 | 1.6347e-10 | 7.2194e-09 | 6.2137e-09 | 3.0175e-10 | 7.9487e-10 | 3.4409e-10 | 1.9104e-11 | 262953.187
352976.844 | 4.9338e-09 | 6.0075e-09 | 1.6387e-10 | 7.3336e-09 | 6.2519e-09 | 3.0001e-10 | 7.8721e-10 | 3.393e-10 | 1.9043e-11 | 262965.375
352989 | 4.9194e-09 | 6.0048e-09 | 1.6378e-10 | 7.1804e-09 | 6.2177e-09 | 3.0011e-10 | 7.842e-10 | 3.359e-10 | 1.9147e-11 | 262977.531
353001.156 | 4.9053e-09 | 5.9785e-09 | 1.635e-10 | 7.3181e-09 | 6.1597e-09 | 3.0228e-10 | 7.874e-10 | 3.3856e-10 | 1.9479e-11 | 262989.687
353013.344 | 4.9606e-09 | 6.0378e-09 | 1.607e-10 | 7.2755e-09 | 6.2234e-09 | 3.0208e-10 | 7.94e-10 | 3.3854e-10 | 1.9258e-11 | 263001.875
353025.5 | 4.9489e-09 | 5.9452e-09 | 1.6322e-10 | 7.2753e-09 | 6.2078e-09 | 3.0042e-10 | 7.9092e-10 | 3.4423e-10 | 1.9266e-11 | 263014.031
353037.688 | 4.9836e-09 | 5.9828e-09 | 1.6283e-10 | 7.3203e-09 | 6.269e-09 | 3.0272e-10 | 7.8855e-10 | 3.3946e-10 | 1.9284e-11 | 263026.219
353049.844 | 4.8839e-09 | 6.0305e-09 | 1.6283e-10 | 7.3247e-09 | 6.218e-09 | 3.0575e-10 | 7.7721e-10 | 3.4249e-10 | 1.9171e-11 | 263038.375
353062 | 4.9354e-09 | 6.0414e-09 | 1.6379e-10 | 7.2962e-09 | 6.2674e-09 | 3.0721e-10 | 7.8569e-10 | 3.3808e-10 | 1.9234e-11 | 263050.531
353074.188 | 4.9818e-09 | 5.9846e-09 | 1.6212e-10 | 7.2007e-09 | 6.2495e-09 | 3.0235e-10 | 7.9673e-10 | 3.4041e-10 | 1.92e-11 | 263062.719
353086.344 | 4.9237e-09 | 5.9779e-09 | 1.6626e-10 | 7.2998e-09 | 6.204e-09 | 3.049e-10 | 7.9019e-10 | 3.4025e-10 | 1.9336e-11 | 263074.875
353098.5 | 4.9795e-09 | 5.9722e-09 | 1.6361e-10 | 7.2468e-09 | 6.2155e-09 | 3.0161e-10 | 7.8856e-10 | 3.4012e-10 | 1.9186e-11 | 263087.031
353110.688 | 4.9506e-09 | 6.0136e-09 | 1.6194e-10 | 7.4018e-09 | 6.2858e-09 | 3.0396e-10 | 7.8826e-10 | 3.3672e-10 | 1.9134e-11 | 263099.219
353122.844 | 5.0236e-09 | 5.9722e-09 | 1.604e-10 | 7.3089e-09 | 6.2102e-09 | 3.0193e-10 | 7.8439e-10 | 3.3853e-10 | 1.924e-11 | 263111.375
353135 | 4.9279e-09 | 5.9692e-09 | 1.6222e-10 | 7.2923e-09 | 6.1975e-09 | 3.0127e-10 | 7.8228e-10 | 3.3852e-10 | 1.9136e-11 | 263123.531
353147.188 | 4.9771e-09 | 5.9814e-09 | 1.612e-10 | 7.2587e-09 | 6.2347e-09 | 3.0181e-10 | 7.9159e-10 | 3.3901e-10 | 1.9074e-11 | 263135.719
353159.344 | 4.9549e-09 | 5.978e-09 | 1.6122e-10 | 7.3092e-09 | 6.1829e-09 | 3.0575e-10 | 7.9328e-10 | 3.3749e-10 | 1.9029e-11 | 263147.875
353171.5 | 5.0041e-09 | 5.9407e-09 | 1.601e-10 | 7.3684e-09 | 6.2089e-09 | 3.0052e-10 | 7.7396e-10 | 3.3796e-10 | 1.921e-11 | 263160.031
353183.688 | 5.0417e-09 | 5.968e-09 | 1.6071e-10 | 7.2888e-09 | 6.2387e-09 | 3.036e-10 | 7.8118e-10 | 3.4177e-10 | 1.9306e-11 | 263172.219
353195.844 | 4.9993e-09 | 6.0002e-09 | 1.6254e-10 | 7.2732e-09 | 6.2579e-09 | 3.009e-10 | 7.9097e-10 | 3.3626e-10 | 1.9241e-11 | 263184.375
353208 | 5.0408e-09 | 5.9954e-09 | 1.6256e-10 | 7.1848e-09 | 6.1515e-09 | 2.9618e-10 | 7.8554e-10 | 3.3521e-10 | 1.8922e-11 | 263196.531
353220.188 | 4.9939e-09 | 6.0209e-09 | 1.6065e-10 | 7.3161e-09 | 6.2224e-09 | 3e-10 | 7.7881e-10 | 3.3592e-10 | 1.8926e-11 | 263208.719
353232.344 | 5.0032e-09 | 5.9492e-09 | 1.6076e-10 | 7.3416e-09 | 6.1926e-09 | 3.0346e-10 | 8.0142e-10 | 3.3763e-10 | 1.9146e-11 | 263220.875
353244.5 | 4.9717e-09 | 6.0211e-09 | 1.6189e-10 | 7.3134e-09 | 6.2484e-09 | 3.0208e-10 | 7.8855e-10 | 3.4083e-10 | 1.9131e-11 | 263233.031
353256.688 | 4.9968e-09 | 6.0394e-09 | 1.613e-10 | 7.3145e-09 | 6.1869e-09 | 3.0246e-10 | 7.9225e-10 | 3.4046e-10 | 1.9095e-11 | 263245.219
353268.844 | 5.0066e-09 | 5.9942e-09 | 1.6158e-10 | 7.2623e-09 | 6.2171e-09 | 3.0421e-10 | 7.8874e-10 | 3.3644e-10 | 1.9073e-11 | 263257.375
353281 | 5.0158e-09 | 5.9672e-09 | 1.6144e-10 | 7.2766e-09 | 6.2894e-09 | 3.0305e-10 | 7.9136e-10 | 3.384e-10 | 1.902e-11 | 263269.531
353293.188 | 5.0408e-09 | 6.0046e-09 | 1.6423e-10 | 7.3454e-09 | 6.2267e-09 | 2.9997e-10 | 7.9135e-10 | 3.3743e-10 | 1.8977e-11 | 263281.719
353305.344 | 5.0152e-09 | 5.9475e-09 | 1.6215e-10 | 7.2784e-09 | 6.2286e-09 | 3.034e-10 | 7.8404e-10 | 3.4061e-10 | 1.9219e-11 | 263293.875
353317.5 | 5.045e-09 | 6.0428e-09 | 1.6253e-10 | 7.3002e-09 | 6.2172e-09 | 3.0316e-10 | 7.8969e-10 | 3.4207e-10 | 1.9243e-11 | 263306.031
353329.688 | 5.0439e-09 | 5.9477e-09 | 1.6252e-10 | 7.3441e-09 | 6.2039e-09 | 3.0346e-10 | 7.932e-10 | 3.4313e-10 | 1.9121e-11 | 263318.219
353341.844 | 5.071e-09 | 5.9408e-09 | 1.6124e-10 | 7.3293e-09 | 6.2012e-09 | 3.0229e-10 | 7.8543e-10 | 3.3688e-10 | 1.9059e-11 | 263330.375
353354 | 4.9993e-09 | 6.0019e-09 | 1.6145e-10 | 7.3005e-09 | 6.2083e-09 | 3.0474e-10 | 7.876e-10 | 3.3783e-10 | 1.943e-11 | 263342.531
353366.188 | 4.9722e-09 | 6.0063e-09 | 1.622e-10 | 7.3676e-09 | 6.1736e-09 | 3.0223e-10 | 7.871e-10 | 3.3607e-10 | 1.9435e-11 | 263354.719
353378.344 | 4.9187e-09 | 6.0172e-09 | 1.6148e-10 | 7.2661e-09 | 6.233e-09 | 3.0416e-10 | 7.871e-10 | 3.4111e-10 | 1.92e-11 | 263366.875
353390.5 | 4.9616e-09 | 6.0054e-09 | 1.6181e-10 | 7.3504e-09 | 6.2508e-09 | 3.0141e-10 | 7.9492e-10 | 3.4154e-10 | 1.9111e-11 | 263379.031
353402.688 | 4.9664e-09 | 6.0148e-09 | 1.6219e-10 | 7.3603e-09 | 6.2459e-09 | 3.055e-10 | 8.0063e-10 | 3.3926e-10 | 1.9157e-11 | 263391.219
353414.844 | 5.0347e-09 | 6.0197e-09 | 1.6228e-10 | 7.3478e-09 | 6.1775e-09 | 3.0238e-10 | 7.8685e-10 | 3.3888e-10 | 1.9046e-11 | 263403.375
353427.031 | 4.9907e-09 | 5.9776e-09 | 1.6301e-10 | 7.3834e-09 | 6.2773e-09 | 3.0359e-10 | 7.9573e-10 | 3.4083e-10 | 1.9266e-11 | 263415.562
353439.188 | 5.0273e-09 | 6.0404e-09 | 1.6295e-10 | 7.3596e-09 | 6.1736e-09 | 3.0144e-10 | 7.9617e-10 | 3.411e-10 | 1.9165e-11 | 263427.719
353451.344 | 5.0068e-09 | 6.0215e-09 | 1.6092e-10 | 7.2573e-09 | 6.2438e-09 | 3.0241e-10 | 8.0268e-10 | 3.4035e-10 | 1.9225e-11 | 263439.875
353463.531 | 4.9826e-09 | 5.9685e-09 | 1.6143e-10 | 7.3152e-09 | 6.1882e-09 | 3.0455e-10 | 7.9327e-10 | 3.4317e-10 | 1.8982e-11 | 263452.062
353475.688 | 5.0164e-09 | 5.9724e-09 | 1.6091e-10 | 7.3748e-09 | 6.2325e-09 | 3.0231e-10 | 7.862e-10 | 3.4509e-10 | 1.8915e-11 | 263464.219
353487.844 | 4.9479e-09 | 5.9446e-09 | 1.6261e-10 | 7.3283e-09 | 6.265e-09 | 3.0163e-10 | 7.9227e-10 | 3.4164e-10 | 1.9258e-11 | 263476.375
353500.031 | 4.98e-09 | 5.9409e-09 | 1.624e-10 | 7.3208e-09 | 6.238e-09 | 2.9876e-10 | 7.9328e-10 | 3.4542e-10 | 1.9224e-11 | 263488.562
353512.188 | 4.9537e-09 | 5.9902e-09 | 1.6292e-10 | 7.2427e-09 | 6.1886e-09 | 3.0753e-10 | 7.9516e-10 | 3.424e-10 | 1.9132e-11 | 263500.719
353524.344 | 5.0144e-09 | 5.9642e-09 | 1.6211e-10 | 7.3218e-09 | 6.2442e-09 | 3.0494e-10 | 7.9748e-10 | 3.4325e-10 | 1.9492e-11 | 263512.875
353536.531 | 4.9103e-09 | 6.044e-09 | 1.6402e-10 | 7.4047e-09 | 6.1796e-09 | 3.0256e-10 | 7.9267e-10 | 3.396e-10 | 1.9274e-11 | 263525.062
353548.688 | 4.9293e-09 | 6.0088e-09 | 1.6391e-10 | 7.3963e-09 | 6.2755e-09 | 3.0229e-10 | 7.998e-10 | 3.4061e-10 | 1.9362e-11 | 263537.219
353560.844 | 4.9559e-09 | 5.9693e-09 | 1.6213e-10 | 7.3251e-09 | 6.2075e-09 | 3.028e-10 | 7.9438e-10 | 3.4209e-10 | 1.8851e-11 | 263549.375
353573.031 | 5.0536e-09 | 6.1065e-09 | 1.6392e-10 | 7.2742e-09 | 6.2518e-09 | 3.0257e-10 | 8.0513e-10 | 3.3988e-10 | 1.9253e-11 | 263561.562
353585.188 | 5.0217e-09 | 5.9682e-09 | 1.6202e-10 | 7.3274e-09 | 6.2909e-09 | 3.0362e-10 | 7.9102e-10 | 3.4077e-10 | 1.9082e-11 | 263573.719
353597.344 | 4.9569e-09 | 5.9736e-09 | 1.6298e-10 | 7.3107e-09 | 6.2449e-09 | 2.998e-10 | 7.9367e-10 | 3.3899e-10 | 1.9164e-11 | 263585.875
353609.531 | 5.1155e-09 | 5.9995e-09 | 1.6141e-10 | 7.2785e-09 | 6.2855e-09 | 3.0531e-10 | 7.9753e-10 | 3.4479e-10 | 1.9201e-11 | 263598.062
353621.688 | 4.9623e-09 | 6.0004e-09 | 1.6288e-10 | 7.3727e-09 | 6.193e-09 | 3.0341e-10 | 8.0979e-10 | 3.4085e-10 | 1.9189e-11 | 263610.219
353633.844 | 5.0069e-09 | 5.9746e-09 | 1.6375e-10 | 7.37e-09 | 6.1773e-09 | 3.0298e-10 | 7.9698e-10 | 3.4098e-10 | 1.9292e-11 | 263622.375
353646.031 | 4.9516e-09 | 6.0747e-09 | 1.639e-10 | 7.4119e-09 | 6.3028e-09 | 3.0546e-10 | 7.974e-10 | 3.4538e-10 | 1.9204e-11 | 263634.562
353658.188 | 4.946e-09 | 6.0099e-09 | 1.6205e-10 | 7.2893e-09 | 6.2676e-09 | 3.0438e-10 | 7.9919e-10 | 3.3994e-10 | 1.9175e-11 | 263646.719
353670.344 | 5.0551e-09 | 6.0383e-09 | 1.6099e-10 | 7.2399e-09 | 6.2637e-09 | 3.0541e-10 | 7.9688e-10 | 3.4396e-10 | 1.9052e-11 | 263658.875
353682.531 | 5.0175e-09 | 5.9653e-09 | 1.6249e-10 | 7.3982e-09 | 6.2506e-09 | 3.0433e-10 | 8.0181e-10 | 3.4449e-10 | 1.8965e-11 | 263671.062
353694.688 | 4.9654e-09 | 6.0096e-09 | 1.6285e-10 | 7.35e-09 | 6.2379e-09 | 3.0451e-10 | 7.9763e-10 | 3.4603e-10 | 1.9242e-11 | 263683.219
353706.844 | 5.0095e-09 | 6.035e-09 | 1.6272e-10 | 7.3085e-09 | 6.2436e-09 | 3.0311e-10 | 7.9607e-10 | 3.4514e-10 | 1.8985e-11 | 263695.375
353719.031 | 4.9691e-09 | 6.0866e-09 | 1.6201e-10 | 7.2828e-09 | 6.2807e-09 | 3.0214e-10 | 7.9456e-10 | 3.3615e-10 | 1.9189e-11 | 263707.562
353731.188 | 5.0302e-09 | 5.9565e-09 | 1.6033e-10 | 7.3325e-09 | 6.2774e-09 | 3.0552e-10 | 7.9225e-10 | 3.43e-10 | 1.896e-11 | 263719.719
353743.344 | 4.9658e-09 | 6.0581e-09 | 1.6159e-10 | 7.3621e-09 | 6.2337e-09 | 3.0044e-10 | 7.8675e-10 | 3.4324e-10 | 1.8975e-11 | 263731.875
353755.531 | 4.9429e-09 | 6.005e-09 | 1.6335e-10 | 7.2753e-09 | 6.1715e-09 | 3.0227e-10 | 8.0087e-10 | 3.4078e-10 | 1.9155e-11 | 263744.062
353767.688 | 4.9689e-09 | 6.0273e-09 | 1.6212e-10 | 7.2744e-09 | 6.1724e-09 | 3.0113e-10 | 7.8986e-10 | 3.3946e-10 | 1.9106e-11 | 263756.219
353779.844 | 4.9752e-09 | 6.0747e-09 | 1.6199e-10 | 7.2862e-09 | 6.2233e-09 | 3.0323e-10 | 7.8812e-10 | 3.3843e-10 | 1.917e-11 | 263768.375
353792.031 | 4.9706e-09 | 5.9766e-09 | 1.628e-10 | 7.2755e-09 | 6.2103e-09 | 3.0078e-10 | 7.9224e-10 | 3.3997e-10 | 1.9087e-11 | 263780.562
353804.188 | 4.9992e-09 | 5.954e-09 | 1.5971e-10 | 7.2492e-09 | 6.2086e-09 | 3.0256e-10 | 7.9196e-10 | 3.4056e-10 | 1.9094e-11 | 263792.719
353816.375 | 5.0223e-09 | 5.9788e-09 | 1.6206e-10 | 7.2707e-09 | 6.229e-09 | 3.0207e-10 | 7.933e-10 | 3.4308e-10 | 1.9157e-11 | 263804.906
353828.531 | 4.9582e-09 | 5.9857e-09 | 1.6308e-10 | 7.3687e-09 | 6.2167e-09 | 3.0261e-10 | 7.9774e-10 | 3.4007e-10 | 1.9181e-11 | 263817.062
353840.688 | 5.0317e-09 | 5.9237e-09 | 1.6269e-10 | 7.2299e-09 | 6.1733e-09 | 3.0357e-10 | 7.9015e-10 | 3.3888e-10 | 1.9195e-11 | 263829.219
353852.875 | 4.9165e-09 | 5.9025e-09 | 1.6183e-10 | 7.3888e-09 | 6.1308e-09 | 3.0393e-10 | 7.8895e-10 | 3.3987e-10 | 1.9087e-11 | 263841.406
353865.031 | 4.961e-09 | 5.9216e-09 | 1.6392e-10 | 7.2963e-09 | 6.2402e-09 | 3.0356e-10 | 7.9256e-10 | 3.3618e-10 | 1.8933e-11 | 263853.562
353877.188 | 4.9709e-09 | 5.9998e-09 | 1.6228e-10 | 7.4029e-09 | 6.1701e-09 | 2.9964e-10 | 7.8905e-10 | 3.4111e-10 | 1.9232e-11 | 263865.719
353889.375 | 4.9749e-09 | 5.9628e-09 | 1.6275e-10 | 7.3505e-09 | 6.1785e-09 | 3.0239e-10 | 7.9514e-10 | 3.4202e-10 | 1.8965e-11 | 263877.906
353901.531 | 5.0258e-09 | 6.0103e-09 | 1.6124e-10 | 7.2521e-09 | 6.2236e-09 | 2.989e-10 | 7.9287e-10 | 3.3956e-10 | 1.8994e-11 | 263890.062
353913.688 | 4.9875e-09 | 5.9297e-09 | 1.618e-10 | 7.3417e-09 | 6.2335e-09 | 3.0466e-10 | 7.9141e-10 | 3.3579e-10 | 1.9018e-11 | 263902.219
353925.875 | 5.0142e-09 | 5.9768e-09 | 1.6281e-10 | 7.229e-09 | 6.1858e-09 | 3.0209e-10 | 7.8421e-10 | 3.3719e-10 | 1.8853e-11 | 263914.406
353938.031 | 4.9571e-09 | 5.9714e-09 | 1.6351e-10 | 7.2821e-09 | 6.1512e-09 | 3.0198e-10 | 7.9065e-10 | 3.4522e-10 | 1.8937e-11 | 263926.562
353950.188 | 4.9698e-09 | 5.9148e-09 | 1.6088e-10 | 7.378e-09 | 6.2249e-09 | 3.0227e-10 | 7.9141e-10 | 3.404e-10 | 1.9007e-11 | 263938.719
353962.375 | 4.9779e-09 | 5.9745e-09 | 1.6228e-10 | 7.3169e-09 | 6.1482e-09 | 3.0233e-10 | 7.9067e-10 | 3.4165e-10 | 1.9192e-11 | 263950.906
353974.531 | 5.0091e-09 | 5.9464e-09 | 1.6094e-10 | 7.3159e-09 | 6.2281e-09 | 3.0946e-10 | 7.9213e-10 | 3.4254e-10 | 1.9314e-11 | 263963.062
353986.688 | 5.0473e-09 | 6.0236e-09 | 1.6374e-10 | 7.3249e-09 | 6.1336e-09 | 3.1696e-10 | 7.9915e-10 | 3.419e-10 | 1.9077e-11 | 263975.219
353998.875 | 5.0222e-09 | 6.0038e-09 | 1.624e-10 | 7.3252e-09 | 6.1747e-09 | 3.1694e-10 | 8.0051e-10 | 3.4199e-10 | 1.9464e-11 | 263987.406
354011.031 | 5.0596e-09 | 6.0522e-09 | 1.6472e-10 | 7.3537e-09 | 6.2391e-09 | 3.106e-10 | 7.9334e-10 | 3.4207e-10 | 1.9288e-11 | 263999.562
354023.188 | 5.0287e-09 | 6.0101e-09 | 1.6439e-10 | 7.3653e-09 | 6.1668e-09 | 3.1502e-10 | 7.9599e-10 | 3.3844e-10 | 1.9441e-11 | 264011.719
354035.375 | 4.9516e-09 | 5.9279e-09 | 1.6251e-10 | 7.372e-09 | 6.2368e-09 | 3.0817e-10 | 7.9814e-10 | 3.3904e-10 | 1.8995e-11 | 264023.906
354047.531 | 4.9894e-09 | 5.9901e-09 | 1.641e-10 | 7.2867e-09 | 6.176e-09 | 3.0938e-10 | 7.8956e-10 | 3.4418e-10 | 1.9026e-11 | 264036.062
354059.688 | 4.9763e-09 | 5.9144e-09 | 1.6313e-10 | 7.2734e-09 | 6.1518e-09 | 3.0851e-10 | 8e-10 | 3.4185e-10 | 1.9192e-11 | 264048.219
354071.875 | 4.9768e-09 | 6.0146e-09 | 1.6348e-10 | 7.3009e-09 | 6.1899e-09 | 3.0723e-10 | 7.9235e-10 | 3.4608e-10 | 1.9559e-11 | 264060.406
354084.031 | 5.0219e-09 | 6.0159e-09 | 1.639e-10 | 7.2797e-09 | 6.2192e-09 | 3.0914e-10 | 7.9484e-10 | 3.429e-10 | 1.914e-11 | 264072.562
354096.188 | 4.9517e-09 | 6.0007e-09 | 1.6192e-10 | 7.2474e-09 | 6.2089e-09 | 3.047e-10 | 7.9211e-10 | 3.4185e-10 | 1.9357e-11 | 264084.719
354108.375 | 4.977e-09 | 6.0516e-09 | 1.6226e-10 | 7.3307e-09 | 6.2866e-09 | 3.0562e-10 | 7.9916e-10 | 3.4251e-10 | 1.9139e-11 | 264096.906
354120.531 | 4.991e-09 | 5.9663e-09 | 1.6294e-10 | 7.2665e-09 | 6.1892e-09 | 3.0521e-10 | 7.9619e-10 | 3.4299e-10 | 1.9122e-11 | 264109.062
354132.688 | 4.9561e-09 | 5.9843e-09 | 1.6296e-10 | 7.414e-09 | 6.2097e-09 | 3.0645e-10 | 7.951e-10 | 3.4043e-10 | 1.9126e-11 | 264121.219
354144.875 | 4.9692e-09 | 5.9726e-09 | 1.6414e-10 | 7.3346e-09 | 6.2547e-09 | 3.0505e-10 | 7.9457e-10 | 3.4282e-10 | 1.909e-11 | 264133.406
354157.031 | 4.9496e-09 | 6.0139e-09 | 1.6192e-10 | 7.2438e-09 | 6.1902e-09 | 3.0594e-10 | 8.0035e-10 | 3.3931e-10 | 1.9255e-11 | 264145.562
354169.188 | 4.9812e-09 | 5.9691e-09 | 1.6446e-10 | 7.2616e-09 | 6.2401e-09 | 3.0656e-10 | 7.9334e-10 | 3.3906e-10 | 1.922e-11 | 264157.719
354181.375 | 5.0323e-09 | 5.9255e-09 | 1.6276e-10 | 7.2811e-09 | 6.2409e-09 | 3.0307e-10 | 7.9845e-10 | 3.4232e-10 | 1.9289e-11 | 264169.906
354193.531 | 5.0719e-09 | 5.9962e-09 | 1.6201e-10 | 7.2581e-09 | 6.2016e-09 | 3.0764e-10 | 7.9309e-10 | 3.4307e-10 | 1.9098e-11 | 264182.062
354205.719 | 5.0431e-09 | 6.0244e-09 | 1.6296e-10 | 7.3332e-09 | 6.283e-09 | 3.0469e-10 | 7.9936e-10 | 3.4256e-10 | 1.935e-11 | 264194.25
354217.875 | 5.0301e-09 | 5.9931e-09 | 1.6443e-10 | 7.2589e-09 | 6.2276e-09 | 3.0748e-10 | 7.8718e-10 | 3.4108e-10 | 1.9282e-11 | 264206.406
354230.031 | 5.0176e-09 | 5.929e-09 | 1.6257e-10 | 7.332e-09 | 6.2483e-09 | 3.04e-10 | 8.0894e-10 | 3.4198e-10 | 1.9291e-11 | 264218.562
354242.219 | 5.0408e-09 | 6.0007e-09 | 1.6259e-10 | 7.3284e-09 | 6.2197e-09 | 3.016e-10 | 7.9023e-10 | 3.4256e-10 | 1.9385e-11 | 264230.75
354254.375 | 5.0558e-09 | 5.9573e-09 | 1.6229e-10 | 7.3061e-09 | 6.2038e-09 | 3.0444e-10 | 7.8963e-10 | 3.4415e-10 | 1.9209e-11 | 264242.906
354266.531 | 5.0701e-09 | 5.9547e-09 | 1.6187e-10 | 7.3014e-09 | 6.2453e-09 | 3.063e-10 | 7.935e-10 | 3.3887e-10 | 1.9149e-11 | 264255.062
354278.719 | 4.9791e-09 | 6.0388e-09 | 1.6347e-10 | 7.3362e-09 | 6.1894e-09 | 3.0518e-10 | 8.015e-10 | 3.4134e-10 | 1.9115e-11 | 264267.25
354290.875 | 5.0299e-09 | 5.9681e-09 | 1.6101e-10 | 7.3944e-09 | 6.2664e-09 | 3.0185e-10 | 7.8937e-10 | 3.4521e-10 | 1.9211e-11 | 264279.406
354303.031 | 5.0237e-09 | 5.9304e-09 | 1.6284e-10 | 7.2731e-09 | 6.2069e-09 | 3.0351e-10 | 7.934e-10 | 3.3722e-10 | 1.9232e-11 | 264291.562
354315.219 | 5.0106e-09 | 5.9849e-09 | 1.6205e-10 | 7.2729e-09 | 6.1585e-09 | 3.0373e-10 | 7.8382e-10 | 3.3948e-10 | 1.8988e-11 | 264303.75
354327.375 | 4.9879e-09 | 6.0275e-09 | 1.6167e-10 | 7.2801e-09 | 6.2022e-09 | 3.0376e-10 | 7.9411e-10 | 3.3715e-10 | 1.941e-11 | 264315.906
354339.531 | 4.9886e-09 | 5.9065e-09 | 1.5978e-10 | 7.2912e-09 | 6.1712e-09 | 2.9987e-10 | 7.8619e-10 | 3.3861e-10 | 1.9205e-11 | 264328.062
354351.719 | 5.0526e-09 | 5.9293e-09 | 1.6258e-10 | 7.3487e-09 | 6.201e-09 | 3.0505e-10 | 7.9014e-10 | 3.3905e-10 | 1.9358e-11 | 264340.25
354363.875 | 4.9981e-09 | 6.0434e-09 | 1.6266e-10 | 7.2298e-09 | 6.3111e-09 | 3.0309e-10 | 7.8496e-10 | 3.4067e-10 | 1.9267e-11 | 264352.406
354376.031 | 4.9576e-09 | 5.9539e-09 | 1.6251e-10 | 7.2228e-09 | 6.283e-09 | 3.0239e-10 | 7.9056e-10 | 3.3744e-10 | 1.908e-11 | 264364.562
354388.219 | 4.9739e-09 | 5.9613e-09 | 1.6132e-10 | 7.2586e-09 | 6.179e-09 | 3.0098e-10 | 7.8556e-10 | 3.4037e-10 | 1.8935e-11 | 264376.75
354400.375 | 4.9595e-09 | 5.9691e-09 | 1.6154e-10 | 7.2253e-09 | 6.2014e-09 | 3.017e-10 | 7.8871e-10 | 3.3649e-10 | 1.9013e-11 | 264388.906
354412.531 | 4.9275e-09 | 5.9053e-09 | 1.6118e-10 | 7.367e-09 | 6.2184e-09 | 3.0457e-10 | 7.7669e-10 | 3.4319e-10 | 1.8981e-11 | 264401.062
354424.719 | 5.0198e-09 | 5.9361e-09 | 1.5929e-10 | 7.307e-09 | 6.2196e-09 | 3.027e-10 | 7.9452e-10 | 3.4314e-10 | 1.8914e-11 | 264413.25
354436.875 | 4.9288e-09 | 5.9493e-09 | 1.6181e-10 | 7.3369e-09 | 6.1933e-09 | 3.0055e-10 | 7.8746e-10 | 3.3686e-10 | 1.912e-11 | 264425.406
354449.031 | 5.0262e-09 | 6.0296e-09 | 1.6242e-10 | 7.3474e-09 | 6.2559e-09 | 3.0677e-10 | 7.9246e-10 | 3.369e-10 | 1.8983e-11 | 264437.562
354461.219 | 5.0102e-09 | 6.0108e-09 | 1.6065e-10 | 7.3241e-09 | 6.1941e-09 | 3.0024e-10 | 7.8394e-10 | 3.4029e-10 | 1.9333e-11 | 264449.75
354473.375 | 4.9288e-09 | 5.913e-09 | 1.629e-10 | 7.2663e-09 | 6.2238e-09 | 3.0466e-10 | 7.8581e-10 | 3.3485e-10 | 1.9132e-11 | 264461.906
354485.531 | 5.0437e-09 | 5.9625e-09 | 1.6166e-10 | 7.2681e-09 | 6.1925e-09 | 2.9938e-10 | 7.9317e-10 | 3.4018e-10 | 1.8974e-11 | 264474.062
354497.719 | 4.9983e-09 | 5.9879e-09 | 1.6069e-10 | 7.3102e-09 | 6.2368e-09 | 3.0826e-10 | 7.8822e-10 | 3.397e-10 | 1.8763e-11 | 264486.25
354509.875 | 5.0296e-09 | 5.9616e-09 | 1.6087e-10 | 7.3363e-09 | 6.2524e-09 | 3.027e-10 | 7.8639e-10 | 3.3836e-10 | 1.909e-11 | 264498.406
354522.031 | 4.9745e-09 | 5.8937e-09 | 1.6181e-10 | 7.3548e-09 | 6.1811e-09 | 3.0094e-10 | 7.8858e-10 | 3.3761e-10 | 1.9109e-11 | 264510.562
354534.219 | 5.0009e-09 | 5.9573e-09 | 1.615e-10 | 7.3389e-09 | 6.2522e-09 | 3.0288e-10 | 7.8683e-10 | 3.4178e-10 | 1.8934e-11 | 264522.75
354546.375 | 4.9922e-09 | 5.9685e-09 | 1.6127e-10 | 7.2652e-09 | 6.2558e-09 | 3.0183e-10 | 7.8833e-10 | 3.4033e-10 | 1.9022e-11 | 264534.906
354558.563 | 5.0282e-09 | 6.0095e-09 | 1.6036e-10 | 7.2876e-09 | 6.1785e-09 | 2.9713e-10 | 7.801e-10 | 3.3782e-10 | 1.926e-11 | 264547.094
354570.719 | 4.9181e-09 | 6.0312e-09 | 1.6453e-10 | 7.2894e-09 | 6.2721e-09 | 2.987e-10 | 7.8915e-10 | 3.3769e-10 | 1.9065e-11 | 264559.25
354582.875 | 4.9829e-09 | 5.9404e-09 | 1.6112e-10 | 7.2671e-09 | 6.2155e-09 | 3.0354e-10 | 7.9084e-10 | 3.4237e-10 | 1.8935e-11 | 264571.406
354595.063 | 5.0233e-09 | 5.8802e-09 | 1.6033e-10 | 7.3252e-09 | 6.2976e-09 | 3.0438e-10 | 7.9212e-10 | 3.4095e-10 | 1.9208e-11 | 264583.594
354607.219 | 5.0207e-09 | 5.9787e-09 | 1.6092e-10 | 7.2306e-09 | 6.2146e-09 | 3.0054e-10 | 7.9138e-10 | 3.4276e-10 | 1.9116e-11 | 264595.75
354619.375 | 5.0226e-09 | 5.9506e-09 | 1.6278e-10 | 7.2591e-09 | 6.2142e-09 | 3.0433e-10 | 7.8826e-10 | 3.3882e-10 | 1.8922e-11 | 264607.906
354631.563 | 5.0375e-09 | 6.0424e-09 | 1.6086e-10 | 7.1766e-09 | 6.2559e-09 | 3.0665e-10 | 7.9706e-10 | 3.4831e-10 | 1.9109e-11 | 264620.094
354643.719 | 5.0032e-09 | 6.0069e-09 | 1.6293e-10 | 7.2675e-09 | 6.2443e-09 | 3.0179e-10 | 7.9538e-10 | 3.366e-10 | 1.9016e-11 | 264632.25
354655.875 | 4.9969e-09 | 5.9928e-09 | 1.6245e-10 | 7.317e-09 | 6.194e-09 | 3.0261e-10 | 7.9062e-10 | 3.393e-10 | 1.9103e-11 | 264644.406
354668.063 | 5.0192e-09 | 5.9929e-09 | 1.633e-10 | 7.2827e-09 | 6.2311e-09 | 3.0268e-10 | 7.8645e-10 | 3.3998e-10 | 1.9005e-11 | 264656.594
354680.219 | 4.9939e-09 | 5.9797e-09 | 1.6195e-10 | 7.2521e-09 | 6.199e-09 | 3.031e-10 | 7.8702e-10 | 3.4171e-10 | 1.9111e-11 | 264668.75
354692.375 | 5.0935e-09 | 6.032e-09 | 1.6208e-10 | 7.2561e-09 | 6.2107e-09 | 3.0202e-10 | 7.8041e-10 | 3.4194e-10 | 1.9362e-11 | 264680.906
354704.563 | 4.9966e-09 | 6.0098e-09 | 1.6213e-10 | 7.2871e-09 | 6.22e-09 | 3.0269e-10 | 7.8627e-10 | 3.3779e-10 | 1.9089e-11 | 264693.094
354716.719 | 5.0013e-09 | 5.9854e-09 | 1.5946e-10 | 7.2591e-09 | 6.3197e-09 | 3.0372e-10 | 7.8538e-10 | 3.3958e-10 | 1.9254e-11 | 264705.25
354728.875 | 5.0006e-09 | 5.9461e-09 | 1.6192e-10 | 7.2699e-09 | 6.2829e-09 | 3.0509e-10 | 7.8877e-10 | 3.4057e-10 | 1.9051e-11 | 264717.406
354741.063 | 4.912e-09 | 5.9238e-09 | 1.6173e-10 | 7.3258e-09 | 6.2164e-09 | 3.0476e-10 | 7.894e-10 | 3.4069e-10 | 1.8833e-11 | 264729.594
354753.219 | 5.0106e-09 | 5.9626e-09 | 1.6172e-10 | 7.2901e-09 | 6.2269e-09 | 3.0452e-10 | 7.9491e-10 | 3.4027e-10 | 1.9269e-11 | 264741.75
354765.375 | 4.9676e-09 | 5.9705e-09 | 1.6182e-10 | 7.358e-09 | 6.1803e-09 | 3.0225e-10 | 7.9199e-10 | 3.4055e-10 | 1.9243e-11 | 264753.906
354777.563 | 4.9721e-09 | 5.9157e-09 | 1.61e-10 | 7.1893e-09 | 6.1171e-09 | 3.0614e-10 | 7.8615e-10 | 3.3514e-10 | 1.8958e-11 | 264766.094
354789.719 | 4.9585e-09 | 5.9766e-09 | 1.6035e-10 | 7.3071e-09 | 6.1745e-09 | 3.0318e-10 | 7.8982e-10 | 3.4245e-10 | 1.9239e-11 | 264778.25
354801.875 | 4.9879e-09 | 5.9666e-09 | 1.5922e-10 | 7.2242e-09 | 6.1927e-09 | 3.0366e-10 | 7.9351e-10 | 3.3737e-10 | 1.9177e-11 | 264790.406
354814.063 | 4.9856e-09 | 5.9329e-09 | 1.6188e-10 | 7.2311e-09 | 6.1932e-09 | 3.0151e-10 | 7.854e-10 | 3.3748e-10 | 1.9053e-11 | 264802.594
354826.219 | 4.9759e-09 | 5.9665e-09 | 1.6007e-10 | 7.2188e-09 | 6.1948e-09 | 3.034e-10 | 7.8101e-10 | 3.3645e-10 | 1.9036e-11 | 264814.75
354838.375 | 4.9999e-09 | 5.8883e-09 | 1.6049e-10 | 7.1863e-09 | 6.2232e-09 | 3.0072e-10 | 7.8766e-10 | 3.3592e-10 | 1.8824e-11 | 264826.906
354850.563 | 4.9465e-09 | 5.9346e-09 | 1.6038e-10 | 7.1299e-09 | 6.2001e-09 | 3.0289e-10 | 7.868e-10 | 3.3772e-10 | 1.8948e-11 | 264839.094
354862.719 | 4.9564e-09 | 5.9519e-09 | 1.6141e-10 | 7.222e-09 | 6.1678e-09 | 3.0161e-10 | 7.8641e-10 | 3.3219e-10 | 1.9043e-11 | 264851.25
354874.875 | 4.9498e-09 | 5.9698e-09 | 1.6137e-10 | 7.2136e-09 | 6.2193e-09 | 3.0052e-10 | 7.8756e-10 | 3.3734e-10 | 1.8929e-11 | 264863.406
354887.063 | 4.9678e-09 | 5.961e-09 | 1.6223e-10 | 7.1966e-09 | 6.2393e-09 | 3.0224e-10 | 7.9278e-10 | 3.4002e-10 | 1.904e-11 | 264875.594
354899.219 | 4.9721e-09 | 5.9211e-09 | 1.6067e-10 | 7.1888e-09 | 6.1979e-09 | 3.0086e-10 | 7.9172e-10 | 3.3806e-10 | 1.9222e-11 | 264887.75
354911.375 | 4.9463e-09 | 5.8995e-09 | 1.5925e-10 | 7.1921e-09 | 6.1592e-09 | 3.024e-10 | 7.7132e-10 | 3.3688e-10 | 1.8887e-11 | 264899.906
354923.563 | 4.9532e-09 | 6.0195e-09 | 1.6158e-10 | 7.174e-09 | 6.137e-09 | 3.0287e-10 | 7.8402e-10 | 3.4305e-10 | 1.9101e-11 | 264912.094
354935.719 | 4.8913e-09 | 5.903e-09 | 1.6251e-10 | 7.1185e-09 | 6.0901e-09 | 2.9869e-10 | 7.8261e-10 | 3.3967e-10 | 1.895e-11 | 264924.25
354947.906 | 4.8972e-09 | 5.8584e-09 | 1.5861e-10 | 7.1801e-09 | 6.1985e-09 | 3.0257e-10 | 7.8444e-10 | 3.3873e-10 | 1.903e-11 | 264936.437
354960.063 | 4.9043e-09 | 5.8848e-09 | 1.6051e-10 | 7.1718e-09 | 6.1393e-09 | 3.0063e-10 | 7.916e-10 | 3.3613e-10 | 1.9054e-11 | 264948.594
354972.219 | 4.92e-09 | 5.9544e-09 | 1.5993e-10 | 7.2298e-09 | 6.1211e-09 | 2.9781e-10 | 7.7443e-10 | 3.3308e-10 | 1.8966e-11 | 264960.75
354984.406 | 4.9723e-09 | 5.9312e-09 | 1.5947e-10 | 7.2031e-09 | 6.1707e-09 | 3.0118e-10 | 7.7978e-10 | 3.3853e-10 | 1.9296e-11 | 264972.937
354996.563 | 4.8683e-09 | 5.9157e-09 | 1.6145e-10 | 7.303e-09 | 6.1939e-09 | 3.0131e-10 | 7.9089e-10 | 3.3593e-10 | 1.8793e-11 | 264985.094
355008.719 | 4.9703e-09 | 5.8834e-09 | 1.5953e-10 | 7.1714e-09 | 6.1354e-09 | 3.0176e-10 | 7.8203e-10 | 3.3878e-10 | 1.895e-11 | 264997.25
355020.906 | 4.9287e-09 | 5.9044e-09 | 1.5992e-10 | 7.2559e-09 | 6.1569e-09 | 3.0133e-10 | 7.776e-10 | 3.4067e-10 | 1.8752e-11 | 265009.437
355033.063 | 4.8934e-09 | 5.8792e-09 | 1.5915e-10 | 7.2721e-09 | 6.1972e-09 | 3.0353e-10 | 7.8104e-10 | 3.3273e-10 | 1.8968e-11 | 265021.594
355045.219 | 4.9072e-09 | 5.9294e-09 | 1.5961e-10 | 7.2696e-09 | 6.1815e-09 | 2.9695e-10 | 7.7811e-10 | 3.354e-10 | 1.8943e-11 | 265033.75
355057.406 | 4.9584e-09 | 5.9478e-09 | 1.5929e-10 | 7.1908e-09 | 6.2195e-09 | 3.0261e-10 | 7.8885e-10 | 3.3255e-10 | 1.8858e-11 | 265045.937
355069.563 | 4.9636e-09 | 5.9679e-09 | 1.5961e-10 | 7.1937e-09 | 6.1935e-09 | 3.0404e-10 | 7.9309e-10 | 3.4098e-10 | 1.888e-11 | 265058.094
355081.719 | 4.9719e-09 | 5.9969e-09 | 1.6088e-10 | 7.247e-09 | 6.2135e-09 | 3.0045e-10 | 7.8803e-10 | 3.3806e-10 | 1.8978e-11 | 265070.25
355093.906 | 5.0213e-09 | 5.8358e-09 | 1.6072e-10 | 7.1655e-09 | 6.1027e-09 | 2.9948e-10 | 7.7925e-10 | 3.3667e-10 | 1.8879e-11 | 265082.437
355106.063 | 4.9792e-09 | 5.8909e-09 | 1.5829e-10 | 7.2257e-09 | 6.1387e-09 | 2.9899e-10 | 7.7826e-10 | 3.3493e-10 | 1.8881e-11 | 265094.594
355118.219 | 4.9378e-09 | 5.9365e-09 | 1.5963e-10 | 7.163e-09 | 6.1422e-09 | 2.9908e-10 | 7.8008e-10 | 3.3606e-10 | 1.8955e-11 | 265106.75
355130.406 | 4.9392e-09 | 5.9551e-09 | 1.601e-10 | 7.1026e-09 | 6.2182e-09 | 3.0148e-10 | 7.889e-10 | 3.3472e-10 | 1.9027e-11 | 265118.937
355142.563 | 4.9477e-09 | 5.9357e-09 | 1.6126e-10 | 7.117e-09 | 6.1339e-09 | 3.0459e-10 | 7.7724e-10 | 3.36e-10 | 1.9218e-11 | 265131.094
355154.719 | 4.9599e-09 | 6.0045e-09 | 1.6029e-10 | 7.2016e-09 | 6.1327e-09 | 3.0452e-10 | 7.8258e-10 | 3.3905e-10 | 1.9121e-11 | 265143.25
355166.906 | 4.9491e-09 | 5.9204e-09 | 1.6075e-10 | 7.1908e-09 | 6.1383e-09 | 2.986e-10 | 7.8693e-10 | 3.4117e-10 | 1.8729e-11 | 265155.437
355179.063 | 4.9681e-09 | 5.9066e-09 | 1.6164e-10 | 7.2053e-09 | 6.1434e-09 | 3.0198e-10 | 7.8422e-10 | 3.3562e-10 | 1.8838e-11 | 265167.594
355191.219 | 4.9753e-09 | 5.9002e-09 | 1.6127e-10 | 7.2549e-09 | 6.1154e-09 | 3.0163e-10 | 7.8149e-10 | 3.357e-10 | 1.8837e-11 | 265179.75
355203.406 | 4.9282e-09 | 5.9655e-09 | 1.6044e-10 | 7.241e-09 | 6.1539e-09 | 2.9917e-10 | 7.8207e-10 | 3.374e-10 | 1.8819e-11 | 265191.937
355215.563 | 4.9537e-09 | 5.9166e-09 | 1.5885e-10 | 7.1887e-09 | 6.1859e-09 | 2.9929e-10 | 7.8254e-10 | 3.3874e-10 | 1.8922e-11 | 265204.094
355227.719 | 4.9639e-09 | 5.9173e-09 | 1.5914e-10 | 7.1858e-09 | 6.2227e-09 | 3.0269e-10 | 7.9162e-10 | 3.3642e-10 | 1.9032e-11 | 265216.25
355239.906 | 4.9902e-09 | 5.9401e-09 | 1.6081e-10 | 7.1803e-09 | 6.0749e-09 | 3.0062e-10 | 7.816e-10 | 3.408e-10 | 1.902e-11 | 265228.437
355252.063 | 4.9861e-09 | 5.9231e-09 | 1.6182e-10 | 7.2354e-09 | 6.2726e-09 | 3.0535e-10 | 7.8941e-10 | 3.3327e-10 | 1.9053e-11 | 265240.594
355264.219 | 4.9641e-09 | 5.9015e-09 | 1.5956e-10 | 7.2754e-09 | 6.197e-09 | 3.0168e-10 | 7.84e-10 | 3.382e-10 | 1.919e-11 | 265252.75
355276.406 | 4.9513e-09 | 5.9546e-09 | 1.6096e-10 | 7.2363e-09 | 6.1947e-09 | 3.0415e-10 | 7.9065e-10 | 3.3353e-10 | 1.9208e-11 | 265264.937
355288.563 | 4.9599e-09 | 5.9686e-09 | 1.6009e-10 | 7.2988e-09 | 6.2513e-09 | 3.015e-10 | 7.9361e-10 | 3.3824e-10 | 1.9039e-11 | 265277.094
355300.719 | 4.9919e-09 | 5.9842e-09 | 1.6147e-10 | 7.2433e-09 | 6.1989e-09 | 3.0024e-10 | 7.8448e-10 | 3.3641e-10 | 1.9055e-11 | 265289.25
355312.906 | 5.0305e-09 | 5.9516e-09 | 1.6063e-10 | 7.2313e-09 | 6.154e-09 | 3.0298e-10 | 7.8474e-10 | 3.3925e-10 | 1.8757e-11 | 265301.437
355325.063 | 4.9723e-09 | 5.9588e-09 | 1.6086e-10 | 7.1747e-09 | 6.1634e-09 | 3.0151e-10 | 7.8756e-10 | 3.4316e-10 | 1.9045e-11 | 265313.594
355337.25 | 4.9926e-09 | 5.9193e-09 | 1.6075e-10 | 7.2415e-09 | 6.1419e-09 | 2.9828e-10 | 7.8849e-10 | 3.3441e-10 | 1.8812e-11 | 265325.781
355349.406 | 4.9894e-09 | 5.9552e-09 | 1.5923e-10 | 7.1914e-09 | 6.1464e-09 | 3.0182e-10 | 7.8966e-10 | 3.4021e-10 | 1.8912e-11 | 265337.937
355361.563 | 4.9612e-09 | 5.9252e-09 | 1.6119e-10 | 7.2442e-09 | 6.1342e-09 | 3.0611e-10 | 7.7814e-10 | 3.3632e-10 | 1.9156e-11 | 265350.094
355373.75 | 4.9546e-09 | 5.9679e-09 | 1.6129e-10 | 7.2276e-09 | 6.1964e-09 | 3.0005e-10 | 7.8278e-10 | 3.365e-10 | 1.9009e-11 | 265362.281
355385.906 | 5.02e-09 | 5.9331e-09 | 1.6255e-10 | 7.2224e-09 | 6.1841e-09 | 3.0357e-10 | 7.8561e-10 | 3.3656e-10 | 1.9146e-11 | 265374.437
355398.063 | 4.9593e-09 | 5.9142e-09 | 1.6079e-10 | 7.2551e-09 | 6.2559e-09 | 3.023e-10 | 7.8876e-10 | 3.446e-10 | 1.9269e-11 | 265386.594
355410.25 | 5.0619e-09 | 6.055e-09 | 1.6097e-10 | 7.262e-09 | 6.2793e-09 | 3.0554e-10 | 7.9891e-10 | 3.3817e-10 | 1.8936e-11 | 265398.781
355422.406 | 4.9881e-09 | 5.9552e-09 | 1.6032e-10 | 7.1701e-09 | 6.2419e-09 | 3.0373e-10 | 7.8239e-10 | 3.3629e-10 | 1.9215e-11 | 265410.937
355434.563 | 4.9268e-09 | 5.9977e-09 | 1.6167e-10 | 7.1656e-09 | 6.195e-09 | 3.0242e-10 | 7.7399e-10 | 3.4048e-10 | 1.9294e-11 | 265423.094
355446.75 | 4.9575e-09 | 5.9681e-09 | 1.6104e-10 | 7.2061e-09 | 6.2429e-09 | 3.0356e-10 | 7.7867e-10 | 3.3916e-10 | 1.8932e-11 | 265435.281
355458.906 | 5.035e-09 | 5.9585e-09 | 1.6042e-10 | 7.1694e-09 | 6.2135e-09 | 3.061e-10 | 7.8435e-10 | 3.3382e-10 | 1.8978e-11 | 265447.437
355471.063 | 4.9495e-09 | 5.9583e-09 | 1.5914e-10 | 7.2278e-09 | 6.2093e-09 | 3.0444e-10 | 7.8752e-10 | 3.3536e-10 | 1.8971e-11 | 265459.594
355483.25 | 4.994e-09 | 5.943e-09 | 1.6091e-10 | 7.257e-09 | 6.1975e-09 | 3.0614e-10 | 7.9516e-10 | 3.4146e-10 | 1.9183e-11 | 265471.781
355495.406 | 4.9446e-09 | 5.9002e-09 | 1.6029e-10 | 7.2488e-09 | 6.1235e-09 | 3.0518e-10 | 7.9365e-10 | 3.3646e-10 | 1.9175e-11 | 265483.937
355507.563 | 5.0151e-09 | 5.9676e-09 | 1.606e-10 | 7.2445e-09 | 6.2283e-09 | 3.0439e-10 | 7.8825e-10 | 3.4074e-10 | 1.9105e-11 | 265496.094
355519.75 | 4.9171e-09 | 5.9581e-09 | 1.5961e-10 | 7.2609e-09 | 6.1723e-09 | 3.0342e-10 | 7.9572e-10 | 3.4074e-10 | 1.8978e-11 | 265508.281
355531.906 | 4.9642e-09 | 6.0211e-09 | 1.6007e-10 | 7.2506e-09 | 6.1595e-09 | 3.0446e-10 | 7.8229e-10 | 3.3592e-10 | 1.8919e-11 | 265520.437
355544.063 | 5.0406e-09 | 5.9412e-09 | 1.6142e-10 | 7.2877e-09 | 6.1506e-09 | 3.0014e-10 | 7.8807e-10 | 3.4029e-10 | 1.9003e-11 | 265532.594
355556.25 | 4.9768e-09 | 5.9327e-09 | 1.6034e-10 | 7.2649e-09 | 6.2618e-09 | 3.0415e-10 | 7.9933e-10 | 3.3588e-10 | 1.939e-11 | 265544.781
355568.406 | 4.9284e-09 | 6.0001e-09 | 1.5985e-10 | 7.1926e-09 | 6.1965e-09 | 3.0413e-10 | 7.8942e-10 | 3.3983e-10 | 1.9105e-11 | 265556.937
355580.563 | 4.9558e-09 | 6.0214e-09 | 1.6259e-10 | 7.1954e-09 | 6.2781e-09 | 3.0161e-10 | 7.9109e-10 | 3.3592e-10 | 1.9107e-11 | 265569.094
355592.75 | 5.0431e-09 | 5.9762e-09 | 1.6138e-10 | 7.2577e-09 | 6.1758e-09 | 3.055e-10 | 7.8984e-10 | 3.3749e-10 | 1.9101e-11 | 265581.281
355604.906 | 4.9283e-09 | 5.9335e-09 | 1.6191e-10 | 7.2472e-09 | 6.244e-09 | 3.0026e-10 | 7.826e-10 | 3.3817e-10 | 1.9263e-11 | 265593.437
355617.063 | 4.9569e-09 | 5.9008e-09 | 1.6132e-10 | 7.2434e-09 | 6.2746e-09 | 3.0306e-10 | 7.9132e-10 | 3.4109e-10 | 1.9308e-11 | 265605.594
355629.25 | 4.9336e-09 | 5.9761e-09 | 1.599e-10 | 7.3244e-09 | 6.1228e-09 | 3.045e-10 | 7.8108e-10 | 3.3645e-10 | 1.8935e-11 | 265617.781
355641.406 | 4.9726e-09 | 5.9728e-09 | 1.6237e-10 | 7.3213e-09 | 6.1097e-09 | 3.0554e-10 | 7.8724e-10 | 3.3742e-10 | 1.9102e-11 | 265629.937
355653.563 | 4.9672e-09 | 5.9259e-09 | 1.6075e-10 | 7.1943e-09 | 6.1639e-09 | 3.0501e-10 | 7.9149e-10 | 3.4102e-10 | 1.906e-11 | 265642.094
355665.75 | 5.0186e-09 | 5.9865e-09 | 1.6129e-10 | 7.365e-09 | 6.2023e-09 | 3.0252e-10 | 7.9005e-10 | 3.3713e-10 | 1.9199e-11 | 265654.281
355677.906 | 4.9608e-09 | 5.9434e-09 | 1.5992e-10 | 7.2094e-09 | 6.1436e-09 | 3.0366e-10 | 7.8479e-10 | 3.3859e-10 | 1.9003e-11 | 265666.437
355690.063 | 4.9505e-09 | 5.954e-09 | 1.5811e-10 | 7.1899e-09 | 6.1133e-09 | 3.0188e-10 | 7.9223e-10 | 3.3557e-10 | 1.8947e-11 | 265678.594
355702.25 | 4.993e-09 | 5.9694e-09 | 1.5954e-10 | 7.1596e-09 | 6.1729e-09 | 3.0043e-10 | 7.8569e-10 | 3.3593e-10 | 1.8958e-11 | 265690.781
355714.406 | 4.933e-09 | 5.8879e-09 | 1.6062e-10 | 7.2063e-09 | 6.2131e-09 | 3.0011e-10 | 7.857e-10 | 3.371e-10 | 1.8897e-11 | 265702.937
355726.594 | 4.8976e-09 | 5.9031e-09 | 1.5957e-10 | 7.2627e-09 | 6.2081e-09 | 3.0404e-10 | 7.8861e-10 | 3.3642e-10 | 1.8796e-11 | 265715.125
355738.75 | 4.9716e-09 | 5.966e-09 | 1.6114e-10 | 7.2221e-09 | 6.1838e-09 | 3.0055e-10 | 7.8526e-10 | 3.4087e-10 | 1.9084e-11 | 265727.281
355750.906 | 4.9744e-09 | 5.8943e-09 | 1.5945e-10 | 7.2391e-09 | 6.1906e-09 | 3.0248e-10 | 7.8426e-10 | 3.4134e-10 | 1.8915e-11 | 265739.437
355763.094 | 4.9755e-09 | 5.905e-09 | 1.6149e-10 | 7.2432e-09 | 6.1753e-09 | 3.0104e-10 | 7.9164e-10 | 3.3598e-10 | 1.8932e-11 | 265751.625
355775.25 | 5.0436e-09 | 5.8941e-09 | 1.6302e-10 | 7.2016e-09 | 6.1577e-09 | 3.0225e-10 | 7.7597e-10 | 3.3851e-10 | 1.882e-11 | 265763.781
355787.406 | 4.9413e-09 | 5.9541e-09 | 1.6215e-10 | 7.2509e-09 | 6.1828e-09 | 3.0173e-10 | 7.9088e-10 | 3.387e-10 | 1.8995e-11 | 265775.937
355799.594 | 4.9407e-09 | 5.9141e-09 | 1.6094e-10 | 7.2677e-09 | 6.2491e-09 | 3.0438e-10 | 7.8914e-10 | 3.4059e-10 | 1.8874e-11 | 265788.125
355811.75 | 4.9434e-09 | 5.8689e-09 | 1.6073e-10 | 7.2083e-09 | 6.2309e-09 | 3.0457e-10 | 7.8621e-10 | 3.4036e-10 | 1.8867e-11 | 265800.281
355823.906 | 4.8669e-09 | 5.9166e-09 | 1.6113e-10 | 7.2328e-09 | 6.1848e-09 | 3.0664e-10 | 7.9004e-10 | 3.3734e-10 | 1.8937e-11 | 265812.437
355836.094 | 4.9625e-09 | 5.9011e-09 | 1.6071e-10 | 7.1855e-09 | 6.223e-09 | 2.9851e-10 | 7.8174e-10 | 3.3358e-10 | 1.9e-11 | 265824.625
355848.25 | 4.9238e-09 | 5.9582e-09 | 1.6015e-10 | 7.3146e-09 | 6.2594e-09 | 3.0214e-10 | 7.9036e-10 | 3.4087e-10 | 1.9014e-11 | 265836.781
355860.406 | 5.0317e-09 | 5.8893e-09 | 1.6229e-10 | 7.2215e-09 | 6.0915e-09 | 3.016e-10 | 7.8614e-10 | 3.3931e-10 | 1.9054e-11 | 265848.937
355872.594 | 4.9298e-09 | 5.9089e-09 | 1.6043e-10 | 7.2348e-09 | 6.1622e-09 | 3.0678e-10 | 7.82e-10 | 3.3702e-10 | 1.9276e-11 | 265861.125
355884.75 | 5.0521e-09 | 5.8935e-09 | 1.6318e-10 | 7.2527e-09 | 6.2279e-09 | 3.0218e-10 | 7.8845e-10 | 3.4167e-10 | 1.9055e-11 | 265873.281
355896.906 | 4.975e-09 | 5.9118e-09 | 1.6168e-10 | 7.2623e-09 | 6.1349e-09 | 3.0498e-10 | 7.8349e-10 | 3.4228e-10 | 1.9077e-11 | 265885.437
355909.094 | 4.903e-09 | 5.8299e-09 | 1.6136e-10 | 7.1295e-09 | 6.1808e-09 | 3.0056e-10 | 7.8868e-10 | 3.3976e-10 | 1.8937e-11 | 265897.625
355921.25 | 4.9512e-09 | 5.9033e-09 | 1.6064e-10 | 7.1744e-09 | 6.1805e-09 | 2.9858e-10 | 7.7898e-10 | 3.3403e-10 | 1.8993e-11 | 265909.781
355933.406 | 4.9654e-09 | 5.86e-09 | 1.5976e-10 | 7.1336e-09 | 6.1284e-09 | 2.989e-10 | 7.9373e-10 | 3.3356e-10 | 1.8966e-11 | 265921.937
355945.594 | 4.9444e-09 | 5.8622e-09 | 1.5963e-10 | 7.2347e-09 | 6.2229e-09 | 2.9856e-10 | 7.7881e-10 | 3.3905e-10 | 1.8697e-11 | 265934.125
355957.75 | 4.9541e-09 | 5.9059e-09 | 1.6071e-10 | 7.2504e-09 | 6.1593e-09 | 3.0327e-10 | 7.8893e-10 | 3.4071e-10 | 1.8947e-11 | 265946.281
355969.906 | 4.9721e-09 | 5.8731e-09 | 1.6073e-10 | 7.2556e-09 | 6.1205e-09 | 3.0075e-10 | 7.8533e-10 | 3.3205e-10 | 1.8886e-11 | 265958.437
355982.094 | 4.9159e-09 | 5.8448e-09 | 1.5848e-10 | 7.2334e-09 | 6.1888e-09 | 3.0437e-10 | 7.7071e-10 | 3.3512e-10 | 1.8643e-11 | 265970.625
355994.25 | 4.936e-09 | 5.8875e-09 | 1.5828e-10 | 7.2148e-09 | 6.1551e-09 | 2.9899e-10 | 7.7413e-10 | 3.3816e-10 | 1.8947e-11 | 265982.781
356006.406 | 4.8943e-09 | 5.7958e-09 | 1.5987e-10 | 7.1195e-09 | 6.1469e-09 | 2.9531e-10 | 7.8494e-10 | 3.3382e-10 | 1.8893e-11 | 265994.937
356018.594 | 4.8902e-09 | 5.854e-09 | 1.5939e-10 | 7.1725e-09 | 6.1095e-09 | 2.9969e-10 | 7.7294e-10 | 3.3257e-10 | 1.867e-11 | 266007.125
356030.75 | 4.8793e-09 | 5.9235e-09 | 1.5903e-10 | 7.1701e-09 | 6.088e-09 | 2.9807e-10 | 7.8236e-10 | 3.333e-10 | 1.888e-11 | 266019.281
356042.906 | 4.9523e-09 | 5.812e-09 | 1.5962e-10 | 7.2099e-09 | 6.1618e-09 | 2.9895e-10 | 7.7911e-10 | 3.3327e-10 | 1.8608e-11 | 266031.437
356055.094 | 4.8676e-09 | 5.8939e-09 | 1.5912e-10 | 7.2113e-09 | 6.1767e-09 | 2.9846e-10 | 7.8023e-10 | 3.3265e-10 | 1.8893e-11 | 266043.625
356067.25 | 4.8873e-09 | 5.8724e-09 | 1.591e-10 | 7.1605e-09 | 6.1159e-09 | 2.9727e-10 | 7.7723e-10 | 3.3753e-10 | 1.9008e-11 | 266055.781
356079.438 | 4.9333e-09 | 5.903e-09 | 1.5848e-10 | 7.1647e-09 | 6.1003e-09 | 2.9868e-10 | 7.8111e-10 | 3.3598e-10 | 1.8764e-11 | 266067.969
356091.594 | 4.8677e-09 | 5.94e-09 | 1.6015e-10 | 7.2287e-09 | 6.1432e-09 | 2.986e-10 | 7.8054e-10 | 3.3618e-10 | 1.8955e-11 | 266080.125
356103.75 | 5.0899e-09 | 5.9047e-09 | 1.589e-10 | 7.1247e-09 | 6.1018e-09 | 2.9729e-10 | 7.821e-10 | 3.3539e-10 | 1.8766e-11 | 266092.281
356115.938 | 4.9463e-09 | 5.9021e-09 | 1.6071e-10 | 7.1887e-09 | 6.1289e-09 | 2.9823e-10 | 7.7619e-10 | 3.3679e-10 | 1.896e-11 | 266104.469
356128.094 | 4.9307e-09 | 5.8837e-09 | 1.5867e-10 | 7.2271e-09 | 6.1067e-09 | 3.0034e-10 | 7.7278e-10 | 3.3566e-10 | 1.8838e-11 | 266116.625
356140.25 | 4.9009e-09 | 5.8827e-09 | 1.6032e-10 | 7.2262e-09 | 6.2154e-09 | 3.0095e-10 | 7.8381e-10 | 3.3487e-10 | 1.8785e-11 | 266128.781
356152.438 | 4.9512e-09 | 5.9561e-09 | 1.597e-10 | 7.2207e-09 | 6.1173e-09 | 3.0029e-10 | 7.7627e-10 | 3.3571e-10 | 1.8929e-11 | 266140.969
356164.594 | 4.8667e-09 | 5.8656e-09 | 1.5913e-10 | 7.1919e-09 | 6.1244e-09 | 2.9972e-10 | 7.8006e-10 | 3.3534e-10 | 1.8809e-11 | 266153.125
356176.75 | 4.9219e-09 | 5.8744e-09 | 1.5981e-10 | 7.1478e-09 | 6.151e-09 | 2.9895e-10 | 7.8342e-10 | 3.4003e-10 | 1.8803e-11 | 266165.281
356188.938 | 4.9978e-09 | 5.9402e-09 | 1.5886e-10 | 7.1344e-09 | 6.1346e-09 | 3.0037e-10 | 7.6886e-10 | 3.373e-10 | 1.8701e-11 | 266177.469
356201.094 | 4.8919e-09 | 5.9053e-09 | 1.6051e-10 | 7.1595e-09 | 6.139e-09 | 2.9944e-10 | 7.7712e-10 | 3.3432e-10 | 1.887e-11 | 266189.625
356213.25 | 4.9002e-09 | 5.8846e-09 | 1.584e-10 | 7.1761e-09 | 6.1534e-09 | 3.0158e-10 | 7.7297e-10 | 3.3517e-10 | 1.8982e-11 | 266201.781
356225.438 | 4.9098e-09 | 5.911e-09 | 1.6015e-10 | 7.1317e-09 | 6.0948e-09 | 2.9943e-10 | 7.7179e-10 | 3.3432e-10 | 1.871e-11 | 266213.969
356237.594 | 4.8654e-09 | 5.8772e-09 | 1.5881e-10 | 7.2313e-09 | 6.1305e-09 | 2.9732e-10 | 7.7877e-10 | 3.3523e-10 | 1.904e-11 | 266226.125
356249.75 | 4.9207e-09 | 5.8836e-09 | 1.5983e-10 | 7.1359e-09 | 6.1827e-09 | 2.9989e-10 | 7.8142e-10 | 3.3306e-10 | 1.8721e-11 | 266238.281
356261.938 | 4.9472e-09 | 5.8484e-09 | 1.604e-10 | 7.1683e-09 | 6.1372e-09 | 2.9829e-10 | 7.9088e-10 | 3.3704e-10 | 1.9043e-11 | 266250.469
356274.094 | 4.9043e-09 | 5.8324e-09 | 1.5822e-10 | 7.1768e-09 | 6.0972e-09 | 2.9967e-10 | 7.813e-10 | 3.332e-10 | 1.8734e-11 | 266262.625
356286.25 | 4.9256e-09 | 5.9073e-09 | 1.5957e-10 | 7.2121e-09 | 6.1615e-09 | 2.9935e-10 | 7.7356e-10 | 3.3246e-10 | 1.8862e-11 | 266274.781
356298.438 | 5.0264e-09 | 5.8776e-09 | 1.582e-10 | 7.1915e-09 | 6.1643e-09 | 2.9797e-10 | 7.783e-10 | 3.3667e-10 | 1.8906e-11 | 266286.969
356310.594 | 4.9893e-09 | 5.8895e-09 | 1.6015e-10 | 7.2005e-09 | 6.167e-09 | 2.9948e-10 | 7.8421e-10 | 3.3512e-10 | 1.8843e-11 | 266299.125
356322.75 | 4.926e-09 | 5.8771e-09 | 1.5917e-10 | 7.2351e-09 | 6.1068e-09 | 3.0169e-10 | 7.756e-10 | 3.3809e-10 | 1.8844e-11 | 266311.281
356334.938 | 4.9342e-09 | 5.7561e-09 | 1.6009e-10 | 7.2182e-09 | 6.1138e-09 | 2.9869e-10 | 7.7469e-10 | 3.3683e-10 | 1.9096e-11 | 266323.469
356347.094 | 4.9443e-09 | 5.9259e-09 | 1.6155e-10 | 7.1816e-09 | 6.1163e-09 | 2.9656e-10 | 7.8072e-10 | 3.3628e-10 | 1.884e-11 | 266335.625
356359.25 | 4.983e-09 | 5.9257e-09 | 1.6055e-10 | 7.1447e-09 | 6.0743e-09 | 3.0366e-10 | 7.8656e-10 | 3.3226e-10 | 1.8862e-11 | 266347.781
356371.438 | 5.0055e-09 | 5.9662e-09 | 1.5987e-10 | 7.1757e-09 | 6.2134e-09 | 3.0259e-10 | 7.8682e-10 | 3.3482e-10 | 1.8876e-11 | 266359.969
356383.594 | 5.0335e-09 | 5.9067e-09 | 1.6188e-10 | 7.2027e-09 | 6.1327e-09 | 2.9976e-10 | 7.8354e-10 | 3.3822e-10 | 1.883e-11 | 266372.125
356395.75 | 4.9257e-09 | 5.9776e-09 | 1.5966e-10 | 7.2214e-09 | 6.1246e-09 | 2.9943e-10 | 7.8857e-10 | 3.3677e-10 | 1.8828e-11 | 266384.281
356407.938 | 4.9647e-09 | 5.9191e-09 | 1.6242e-10 | 7.2478e-09 | 6.1633e-09 | 3.003e-10 | 8.0267e-10 | 3.3849e-10 | 1.8874e-11 | 266396.469
356420.094 | 4.9614e-09 | 5.9164e-09 | 1.6019e-10 | 7.1656e-09 | 6.1819e-09 | 3.0236e-10 | 7.8029e-10 | 3.3756e-10 | 1.8911e-11 | 266408.625
356432.25 | 4.9641e-09 | 5.9213e-09 | 1.6147e-10 | 7.1599e-09 | 6.1774e-09 | 2.9844e-10 | 7.8722e-10 | 3.3453e-10 | 1.8975e-11 | 266420.781
356444.438 | 4.9516e-09 | 5.9374e-09 | 1.6029e-10 | 7.2586e-09 | 6.2302e-09 | 3.0323e-10 | 7.9641e-10 | 3.3691e-10 | 1.9239e-11 | 266432.969
356456.594 | 4.9809e-09 | 5.9257e-09 | 1.6186e-10 | 7.2607e-09 | 6.1926e-09 | 3.027e-10 | 7.8471e-10 | 3.3935e-10 | 1.8998e-11 | 266445.125
356468.781 | 4.902e-09 | 5.9383e-09 | 1.6198e-10 | 7.272e-09 | 6.189e-09 | 2.9897e-10 | 7.8089e-10 | 3.3508e-10 | 1.9005e-11 | 266457.312
356480.938 | 4.9359e-09 | 5.949e-09 | 1.603e-10 | 7.1963e-09 | 6.2151e-09 | 3.0562e-10 | 7.8972e-10 | 3.3739e-10 | 1.8782e-11 | 266469.469
356493.094 | 4.9679e-09 | 5.9216e-09 | 1.5966e-10 | 7.1852e-09 | 6.185e-09 | 3.0025e-10 | 7.8444e-10 | 3.3559e-10 | 1.8966e-11 | 266481.625
356505.281 | 5.0217e-09 | 5.9355e-09 | 1.6064e-10 | 7.1655e-09 | 6.1994e-09 | 3.0026e-10 | 7.7951e-10 | 3.4048e-10 | 1.8865e-11 | 266493.812
356517.438 | 4.9006e-09 | 5.9402e-09 | 1.6117e-10 | 7.1959e-09 | 6.2062e-09 | 3.0444e-10 | 7.8711e-10 | 3.391e-10 | 1.9184e-11 | 266505.969
356529.594 | 4.9634e-09 | 5.9252e-09 | 1.6069e-10 | 7.2107e-09 | 6.2396e-09 | 3.0071e-10 | 7.9236e-10 | 3.3625e-10 | 1.8961e-11 | 266518.125
356541.781 | 4.9845e-09 | 5.979e-09 | 1.6077e-10 | 7.2385e-09 | 6.1472e-09 | 2.9953e-10 | 7.8372e-10 | 3.3737e-10 | 1.8876e-11 | 266530.312
356553.938 | 4.9245e-09 | 5.9198e-09 | 1.6185e-10 | 7.2815e-09 | 6.1583e-09 | 2.9981e-10 | 7.8602e-10 | 3.4045e-10 | 1.8898e-11 | 266542.469
356566.094 | 4.9406e-09 | 5.877e-09 | 1.608e-10 | 7.2253e-09 | 6.1832e-09 | 3.0254e-10 | 7.836e-10 | 3.3631e-10 | 1.8838e-11 | 266554.625
356578.281 | 4.9107e-09 | 5.9028e-09 | 1.625e-10 | 7.3136e-09 | 6.1872e-09 | 3.0311e-10 | 7.8753e-10 | 3.3641e-10 | 1.8949e-11 | 266566.812
356590.438 | 4.9605e-09 | 5.9269e-09 | 1.5844e-10 | 7.2619e-09 | 6.1998e-09 | 2.9779e-10 | 7.8689e-10 | 3.3432e-10 | 1.9162e-11 | 266578.969
356602.594 | 4.924e-09 | 5.9736e-09 | 1.6057e-10 | 7.2416e-09 | 6.2388e-09 | 3.0358e-10 | 7.7943e-10 | 3.3711e-10 | 1.8792e-11 | 266591.125
356614.781 | 5.0471e-09 | 5.8896e-09 | 1.595e-10 | 7.1845e-09 | 6.3233e-09 | 3.0214e-10 | 7.7951e-10 | 3.3437e-10 | 1.9116e-11 | 266603.312
356626.938 | 5.0088e-09 | 5.9815e-09 | 1.6016e-10 | 7.2223e-09 | 6.1077e-09 | 3.0147e-10 | 7.9108e-10 | 3.3524e-10 | 1.8938e-11 | 266615.469
356639.094 | 4.9872e-09 | 5.8075e-09 | 1.6022e-10 | 7.1846e-09 | 6.2098e-09 | 2.9877e-10 | 7.7852e-10 | 3.3275e-10 | 1.8913e-11 | 266627.625
356651.281 | 4.9484e-09 | 5.9049e-09 | 1.5974e-10 | 7.1812e-09 | 6.0764e-09 | 2.9819e-10 | 7.7895e-10 | 3.3655e-10 | 1.8913e-11 | 266639.812
356663.438 | 4.9195e-09 | 5.909e-09 | 1.5898e-10 | 7.141e-09 | 6.1275e-09 | 2.9964e-10 | 7.802e-10 | 3.3633e-10 | 1.8642e-11 | 266651.969
356675.594 | 4.9423e-09 | 5.9453e-09 | 1.6009e-10 | 7.1391e-09 | 6.1109e-09 | 2.9842e-10 | 7.9287e-10 | 3.3682e-10 | 1.8887e-11 | 266664.125
356687.781 | 4.9654e-09 | 5.9675e-09 | 1.6114e-10 | 7.2261e-09 | 6.2207e-09 | 3.0243e-10 | 7.8141e-10 | 3.3511e-10 | 1.9137e-11 | 266676.312
356699.938 | 4.9987e-09 | 5.9316e-09 | 1.6081e-10 | 7.2333e-09 | 6.1965e-09 | 3.0008e-10 | 7.8542e-10 | 3.3918e-10 | 1.8921e-11 | 266688.469
356712.094 | 4.9757e-09 | 5.9673e-09 | 1.5984e-10 | 7.2101e-09 | 6.2122e-09 | 3.0458e-10 | 7.8133e-10 | 3.379e-10 | 1.8973e-11 | 266700.625
356724.281 | 4.9742e-09 | 5.9075e-09 | 1.6024e-10 | 7.2245e-09 | 6.206e-09 | 3.0238e-10 | 7.8162e-10 | 3.3926e-10 | 1.8994e-11 | 266712.812
356736.438 | 4.9973e-09 | 5.9426e-09 | 1.5988e-10 | 7.2438e-09 | 6.1397e-09 | 3.0125e-10 | 7.8097e-10 | 3.3913e-10 | 1.8863e-11 | 266724.969
356748.594 | 4.9499e-09 | 5.8937e-09 | 1.6028e-10 | 7.2408e-09 | 6.2095e-09 | 2.9982e-10 | 7.8759e-10 | 3.3827e-10 | 1.9159e-11 | 266737.125
356760.781 | 4.9958e-09 | 5.8998e-09 | 1.6038e-10 | 7.2467e-09 | 6.1911e-09 | 3.0049e-10 | 7.8153e-10 | 3.3634e-10 | 1.8963e-11 | 266749.312
356772.938 | 4.9202e-09 | 5.9776e-09 | 1.6065e-10 | 7.2083e-09 | 6.272e-09 | 3.0208e-10 | 7.8063e-10 | 3.3505e-10 | 1.8915e-11 | 266761.469
356785.094 | 4.9441e-09 | 5.902e-09 | 1.5976e-10 | 7.2074e-09 | 6.1503e-09 | 3.0088e-10 | 7.8359e-10 | 3.3022e-10 | 1.8912e-11 | 266773.625
356797.281 | 4.9863e-09 | 5.8889e-09 | 1.5854e-10 | 7.1064e-09 | 6.1504e-09 | 3.0211e-10 | 7.7305e-10 | 3.3195e-10 | 1.902e-11 | 266785.812
356809.438 | 4.9109e-09 | 5.8942e-09 | 1.602e-10 | 7.2039e-09 | 6.1988e-09 | 3.047e-10 | 7.7839e-10 | 3.3965e-10 | 1.8895e-11 | 266797.969
356821.594 | 5.0605e-09 | 5.8898e-09 | 1.604e-10 | 7.2025e-09 | 6.1929e-09 | 3.0028e-10 | 7.841e-10 | 3.336e-10 | 1.8991e-11 | 266810.125
356833.781 | 4.9382e-09 | 5.9107e-09 | 1.5909e-10 | 7.1759e-09 | 6.0954e-09 | 3.0094e-10 | 7.8235e-10 | 3.3512e-10 | 1.893e-11 | 266822.312
356845.938 | 4.9823e-09 | 5.9284e-09 | 1.5929e-10 | 7.2676e-09 | 6.1924e-09 | 3.0108e-10 | 7.8109e-10 | 3.3402e-10 | 1.8925e-11 | 266834.469
356858.125 | 4.9424e-09 | 5.9475e-09 | 1.5926e-10 | 7.2275e-09 | 6.0969e-09 | 3.0037e-10 | 7.7859e-10 | 3.3489e-10 | 1.8795e-11 | 266846.656
356870.281 | 4.9654e-09 | 5.9654e-09 | 1.5936e-10 | 7.165e-09 | 6.1991e-09 | 3.024e-10 | 7.7921e-10 | 3.3643e-10 | 1.8959e-11 | 266858.812
356882.438 | 4.8998e-09 | 5.8972e-09 | 1.6132e-10 | 7.2006e-09 | 6.1622e-09 | 2.984e-10 | 7.8012e-10 | 3.3399e-10 | 1.8877e-11 | 266870.969
356894.625 | 4.9451e-09 | 5.8917e-09 | 1.597e-10 | 7.2195e-09 | 6.2259e-09 | 3.0099e-10 | 7.7654e-10 | 3.3316e-10 | 1.8918e-11 | 266883.156
356906.781 | 4.9459e-09 | 5.9462e-09 | 1.5921e-10 | 7.1607e-09 | 6.2064e-09 | 3.0139e-10 | 7.8359e-10 | 3.3165e-10 | 1.8788e-11 | 266895.312
356918.938 | 5.0194e-09 | 5.9984e-09 | 1.5942e-10 | 7.2557e-09 | 6.1801e-09 | 3.0134e-10 | 7.8498e-10 | 3.363e-10 | 1.8901e-11 | 266907.469
356931.125 | 5.0555e-09 | 5.8838e-09 | 1.607e-10 | 7.1235e-09 | 6.0976e-09 | 3.0354e-10 | 7.8444e-10 | 3.3794e-10 | 1.884e-11 | 266919.656
356943.281 | 4.9865e-09 | 5.9471e-09 | 1.6036e-10 | 7.2367e-09 | 6.1152e-09 | 3.0112e-10 | 7.7842e-10 | 3.3994e-10 | 1.902e-11 | 266931.812
356955.438 | 5.0274e-09 | 5.9612e-09 | 1.5973e-10 | 7.2155e-09 | 6.1667e-09 | 2.9847e-10 | 7.7831e-10 | 3.3907e-10 | 1.8934e-11 | 266943.969
356967.625 | 4.9692e-09 | 5.9746e-09 | 1.5869e-10 | 7.2052e-09 | 6.101e-09 | 3.0016e-10 | 7.7852e-10 | 3.39e-10 | 1.8985e-11 | 266956.156
356979.781 | 5.0082e-09 | 5.9276e-09 | 1.6175e-10 | 7.1552e-09 | 6.2123e-09 | 3.0528e-10 | 7.802e-10 | 3.3376e-10 | 1.8923e-11 | 266968.312
356991.938 | 4.9544e-09 | 5.9485e-09 | 1.6165e-10 | 7.291e-09 | 6.104e-09 | 3.0349e-10 | 7.8417e-10 | 3.3417e-10 | 1.8632e-11 | 266980.469
357004.125 | 4.9235e-09 | 5.9375e-09 | 1.6062e-10 | 7.1947e-09 | 6.1558e-09 | 3.0183e-10 | 7.816e-10 | 3.3724e-10 | 1.883e-11 | 266992.656
357016.281 | 4.9642e-09 | 5.9244e-09 | 1.5891e-10 | 7.2222e-09 | 6.1753e-09 | 3.0225e-10 | 7.758e-10 | 3.3804e-10 | 1.8768e-11 | 267004.812
357028.438 | 5.0816e-09 | 5.9153e-09 | 1.5876e-10 | 7.3131e-09 | 6.1324e-09 | 3.0507e-10 | 7.8204e-10 | 3.3649e-10 | 1.9094e-11 | 267016.969
357040.625 | 4.9604e-09 | 5.9064e-09 | 1.6108e-10 | 7.2286e-09 | 6.2638e-09 | 3.0586e-10 | 7.8345e-10 | 3.3918e-10 | 1.8997e-11 | 267029.156
357052.781 | 5.0181e-09 | 5.9046e-09 | 1.6115e-10 | 7.2761e-09 | 6.1465e-09 | 3.0722e-10 | 7.868e-10 | 3.3687e-10 | 1.9132e-11 | 267041.312
357064.938 | 5.0071e-09 | 5.915e-09 | 1.5906e-10 | 7.18e-09 | 6.1605e-09 | 3.0359e-10 | 7.8223e-10 | 3.3777e-10 | 1.891e-11 | 267053.469
357077.125 | 4.9816e-09 | 6.0015e-09 | 1.5951e-10 | 7.1424e-09 | 6.1774e-09 | 3.0399e-10 | 7.8638e-10 | 3.3236e-10 | 1.9038e-11 | 267065.656
357089.281 | 4.9703e-09 | 5.9441e-09 | 1.6091e-10 | 7.2327e-09 | 6.2022e-09 | 3.0362e-10 | 7.7492e-10 | 3.3372e-10 | 1.8879e-11 | 267077.812
357101.438 | 4.9956e-09 | 5.9549e-09 | 1.5893e-10 | 7.1945e-09 | 6.1389e-09 | 3.0232e-10 | 7.7221e-10 | 3.3725e-10 | 1.8859e-11 | 267089.969
357113.625 | 4.9562e-09 | 5.9127e-09 | 1.6073e-10 | 7.2306e-09 | 6.166e-09 | 3.0331e-10 | 7.9166e-10 | 3.3418e-10 | 1.9029e-11 | 267102.156
357125.781 | 5.0274e-09 | 5.9272e-09 | 1.6099e-10 | 7.2323e-09 | 6.2136e-09 | 2.9965e-10 | 7.8703e-10 | 3.3757e-10 | 1.8904e-11 | 267114.312
357137.938 | 4.9626e-09 | 5.969e-09 | 1.602e-10 | 7.1732e-09 | 6.1366e-09 | 3.0237e-10 | 7.9291e-10 | 3.3838e-10 | 1.9001e-11 | 267126.469
357150.125 | 5.0009e-09 | 5.941e-09 | 1.6055e-10 | 7.2611e-09 | 6.2105e-09 | 3.0122e-10 | 7.8301e-10 | 3.336e-10 | 1.8918e-11 | 267138.656
357162.281 | 4.9989e-09 | 5.9296e-09 | 1.5948e-10 | 7.2324e-09 | 6.1784e-09 | 3.0173e-10 | 7.8699e-10 | 3.3761e-10 | 1.9099e-11 | 267150.812
357174.438 | 4.9756e-09 | 5.9438e-09 | 1.611e-10 | 7.2346e-09 | 6.1149e-09 | 2.9949e-10 | 7.9246e-10 | 3.3907e-10 | 1.9055e-11 | 267162.969
357186.625 | 4.9477e-09 | 5.9134e-09 | 1.61e-10 | 7.2497e-09 | 6.1227e-09 | 3.0106e-10 | 7.8549e-10 | 3.3734e-10 | 1.8996e-11 | 267175.156
357198.781 | 5.0001e-09 | 5.9567e-09 | 1.6038e-10 | 7.1656e-09 | 6.1531e-09 | 3.0154e-10 | 7.8175e-10 | 3.3637e-10 | 1.8828e-11 | 267187.312
357210.938 | 5.03e-09 | 5.9545e-09 | 1.616e-10 | 7.2611e-09 | 6.2147e-09 | 3.035e-10 | 7.8953e-10 | 3.3735e-10 | 1.9082e-11 | 267199.469
357223.125 | 5.0211e-09 | 5.9528e-09 | 1.6014e-10 | 7.2e-09 | 6.1916e-09 | 3.0271e-10 | 7.8682e-10 | 3.3982e-10 | 1.8752e-11 | 267211.656
357235.281 | 4.9917e-09 | 6.0699e-09 | 1.6069e-10 | 7.278e-09 | 6.216e-09 | 3.0488e-10 | 7.9297e-10 | 3.3749e-10 | 1.8788e-11 | 267223.812
357247.469 | 4.9726e-09 | 5.9226e-09 | 1.6075e-10 | 7.2038e-09 | 6.1611e-09 | 3.0045e-10 | 7.8646e-10 | 3.3691e-10 | 1.9019e-11 | 267236
357259.625 | 4.9729e-09 | 5.9846e-09 | 1.6029e-10 | 7.1993e-09 | 6.2214e-09 | 3.038e-10 | 7.893e-10 | 3.3486e-10 | 1.9019e-11 | 267248.156
357271.781 | 4.9642e-09 | 5.9184e-09 | 1.6122e-10 | 7.1814e-09 | 6.2383e-09 | 3.0383e-10 | 7.9206e-10 | 3.3454e-10 | 1.8977e-11 | 267260.312
357283.969 | 4.9817e-09 | 5.9084e-09 | 1.6181e-10 | 7.1979e-09 | 6.1971e-09 | 3.022e-10 | 7.9212e-10 | 3.3602e-10 | 1.8905e-11 | 267272.5
357296.125 | 4.959e-09 | 5.9891e-09 | 1.6138e-10 | 7.2608e-09 | 6.1278e-09 | 3.0003e-10 | 7.839e-10 | 3.4057e-10 | 1.8809e-11 | 267284.656
357308.281 | 4.9968e-09 | 5.9251e-09 | 1.6126e-10 | 7.2239e-09 | 6.2008e-09 | 3.0447e-10 | 7.8515e-10 | 3.3918e-10 | 1.8972e-11 | 267296.812
357320.469 | 4.9674e-09 | 5.9108e-09 | 1.6082e-10 | 7.2605e-09 | 6.2143e-09 | 2.9796e-10 | 7.8836e-10 | 3.3656e-10 | 1.8782e-11 | 267309
357332.625 | 4.9726e-09 | 5.9215e-09 | 1.605e-10 | 7.1785e-09 | 6.2209e-09 | 3.0522e-10 | 7.8891e-10 | 3.3708e-10 | 1.8884e-11 | 267321.156
357344.781 | 4.9718e-09 | 5.9823e-09 | 1.5937e-10 | 7.2481e-09 | 6.2407e-09 | 3.0326e-10 | 7.8397e-10 | 3.3695e-10 | 1.9003e-11 | 267333.312
357356.969 | 5.0079e-09 | 5.9729e-09 | 1.6264e-10 | 7.2642e-09 | 6.1682e-09 | 3.0177e-10 | 7.8171e-10 | 3.4076e-10 | 1.913e-11 | 267345.5
357369.125 | 4.9773e-09 | 5.9685e-09 | 1.6169e-10 | 7.2002e-09 | 6.2204e-09 | 3.0043e-10 | 7.7896e-10 | 3.3867e-10 | 1.9112e-11 | 267357.656
357381.281 | 5.1045e-09 | 5.9781e-09 | 1.6052e-10 | 7.2327e-09 | 6.2064e-09 | 3.0548e-10 | 7.8373e-10 | 3.4038e-10 | 1.8954e-11 | 267369.812
357393.469 | 5.0202e-09 | 5.9652e-09 | 1.6079e-10 | 7.2889e-09 | 6.2007e-09 | 3.0396e-10 | 7.8618e-10 | 3.38e-10 | 1.8954e-11 | 267382
357405.625 | 5.053e-09 | 5.8895e-09 | 1.612e-10 | 7.2439e-09 | 6.2231e-09 | 2.9978e-10 | 7.8933e-10 | 3.3775e-10 | 1.893e-11 | 267394.156
357417.781 | 4.9778e-09 | 5.8718e-09 | 1.6229e-10 | 7.2906e-09 | 6.2218e-09 | 3.0358e-10 | 7.8349e-10 | 3.3935e-10 | 1.8967e-11 | 267406.312
357429.969 | 4.9965e-09 | 5.9351e-09 | 1.6185e-10 | 7.2325e-09 | 6.0973e-09 | 2.9924e-10 | 7.8804e-10 | 3.3684e-10 | 1.8985e-11 | 267418.5
357442.125 | 4.9344e-09 | 5.9269e-09 | 1.618e-10 | 7.2604e-09 | 6.1532e-09 | 3.0191e-10 | 7.8852e-10 | 3.3848e-10 | 1.8929e-11 | 267430.656
357454.281 | 5.0066e-09 | 5.9831e-09 | 1.6083e-10 | 7.2419e-09 | 6.1313e-09 | 2.9901e-10 | 7.8713e-10 | 3.3948e-10 | 1.8939e-11 | 267442.812
357466.469 | 4.9476e-09 | 5.983e-09 | 1.6173e-10 | 7.2321e-09 | 6.1635e-09 | 2.9979e-10 | 7.857e-10 | 3.3959e-10 | 1.8773e-11 | 267455
357478.625 | 4.9522e-09 | 5.9575e-09 | 1.6063e-10 | 7.1574e-09 | 6.1927e-09 | 2.9863e-10 | 7.843e-10 | 3.3545e-10 | 1.8812e-11 | 267467.156
357490.781 | 4.8811e-09 | 5.9059e-09 | 1.6214e-10 | 7.2051e-09 | 6.233e-09 | 3.0042e-10 | 7.9634e-10 | 3.3849e-10 | 1.9105e-11 | 267479.312
357502.969 | 4.9596e-09 | 5.9506e-09 | 1.6084e-10 | 7.2349e-09 | 6.1849e-09 | 3.0049e-10 | 7.8592e-10 | 3.3481e-10 | 1.8865e-11 | 267491.5
357515.125 | 4.9508e-09 | 5.8838e-09 | 1.6137e-10 | 7.2514e-09 | 6.117e-09 | 3.0229e-10 | 7.9067e-10 | 3.3848e-10 | 1.9138e-11 | 267503.656
357527.281 | 4.937e-09 | 5.9294e-09 | 1.611e-10 | 7.2907e-09 | 6.1641e-09 | 3.0431e-10 | 7.909e-10 | 3.3389e-10 | 1.8803e-11 | 267515.812
357539.469 | 4.9089e-09 | 5.9072e-09 | 1.6203e-10 | 7.2489e-09 | 6.1168e-09 | 3.0182e-10 | 7.8579e-10 | 3.3887e-10 | 1.8941e-11 | 267528
357551.625 | 4.938e-09 | 5.9158e-09 | 1.5975e-10 | 7.2511e-09 | 6.1173e-09 | 3.0418e-10 | 7.8347e-10 | 3.3288e-10 | 1.8745e-11 | 267540.156
357563.781 | 4.9619e-09 | 5.9463e-09 | 1.6029e-10 | 7.2408e-09 | 6.1398e-09 | 3.0297e-10 | 7.9288e-10 | 3.3816e-10 | 1.8998e-11 | 267552.312
357575.969 | 4.9774e-09 | 5.9172e-09 | 1.6098e-10 | 7.302e-09 | 6.1178e-09 | 3.0167e-10 | 7.8537e-10 | 3.3864e-10 | 1.8971e-11 | 267564.5
357588.125 | 4.9596e-09 | 5.9288e-09 | 1.6078e-10 | 7.1585e-09 | 6.1563e-09 | 3.0247e-10 | 7.8726e-10 | 3.3572e-10 | 1.8859e-11 | 267576.656
357600.313 | 4.92e-09 | 5.9409e-09 | 1.6206e-10 | 7.288e-09 | 6.1802e-09 | 3.0131e-10 | 7.8438e-10 | 3.3661e-10 | 1.8819e-11 | 267588.844
357612.469 | 4.9507e-09 | 5.8608e-09 | 1.6168e-10 | 7.1275e-09 | 6.1119e-09 | 3.0019e-10 | 7.8432e-10 | 3.348e-10 | 1.8757e-11 | 267601
357624.625 | 4.8525e-09 | 5.9108e-09 | 1.6134e-10 | 7.2052e-09 | 6.1183e-09 | 3.0051e-10 | 7.8615e-10 | 3.3315e-10 | 1.8756e-11 | 267613.156
357636.813 | 5.0216e-09 | 5.9369e-09 | 1.5987e-10 | 7.2011e-09 | 6.1397e-09 | 3.0451e-10 | 7.8727e-10 | 3.331e-10 | 1.8929e-11 | 267625.344
357648.969 | 4.9116e-09 | 5.8629e-09 | 1.596e-10 | 7.1314e-09 | 6.2094e-09 | 2.9807e-10 | 7.7702e-10 | 3.3388e-10 | 1.8709e-11 | 267637.5
357661.125 | 5.025e-09 | 5.9703e-09 | 1.5918e-10 | 7.1086e-09 | 6.1012e-09 | 2.996e-10 | 7.8145e-10 | 3.3424e-10 | 1.8793e-11 | 267649.656
357673.313 | 4.917e-09 | 5.98e-09 | 1.5906e-10 | 7.0773e-09 | 6.1655e-09 | 2.9893e-10 | 7.7663e-10 | 3.311e-10 | 1.8966e-11 | 267661.844
357685.469 | 4.9891e-09 | 5.9212e-09 | 1.598e-10 | 7.1097e-09 | 6.1479e-09 | 2.9554e-10 | 7.8213e-10 | 3.3445e-10 | 1.8851e-11 | 267674
357697.625 | 4.9705e-09 | 5.8835e-09 | 1.5949e-10 | 7.2226e-09 | 6.1522e-09 | 3.0046e-10 | 7.7995e-10 | 3.3628e-10 | 1.885e-11 | 267686.156
357709.813 | 4.899e-09 | 5.9657e-09 | 1.6004e-10 | 7.1627e-09 | 6.1058e-09 | 3.033e-10 | 7.7794e-10 | 3.3452e-10 | 1.8869e-11 | 267698.344
357721.969 | 4.9375e-09 | 5.8925e-09 | 1.598e-10 | 7.052e-09 | 6.0995e-09 | 3.0119e-10 | 7.7804e-10 | 3.3574e-10 | 1.9016e-11 | 267710.5
357734.125 | 4.9213e-09 | 5.9452e-09 | 1.6036e-10 | 7.2248e-09 | 6.143e-09 | 2.9995e-10 | 7.8383e-10 | 3.3944e-10 | 1.8945e-11 | 267722.656
357746.313 | 4.9471e-09 | 5.8682e-09 | 1.5931e-10 | 7.2207e-09 | 6.1402e-09 | 3.0053e-10 | 7.8224e-10 | 3.3189e-10 | 1.8981e-11 | 267734.844
357758.469 | 4.9405e-09 | 5.8197e-09 | 1.607e-10 | 7.2518e-09 | 6.1851e-09 | 3.0289e-10 | 7.772e-10 | 3.3224e-10 | 1.8876e-11 | 267747
357770.625 | 4.9409e-09 | 5.902e-09 | 1.6e-10 | 7.214e-09 | 6.2176e-09 | 3.0112e-10 | 7.7943e-10 | 3.3503e-10 | 1.8646e-11 | 267759.156
357782.813 | 4.9349e-09 | 5.9624e-09 | 1.5926e-10 | 7.1338e-09 | 6.2082e-09 | 3.0022e-10 | 7.8484e-10 | 3.3262e-10 | 1.8811e-11 | 267771.344
357794.969 | 4.9471e-09 | 5.9001e-09 | 1.6082e-10 | 7.1801e-09 | 6.2166e-09 | 3.0234e-10 | 7.8004e-10 | 3.3268e-10 | 1.9078e-11 | 267783.5
357807.125 | 4.9807e-09 | 5.9434e-09 | 1.6286e-10 | 7.2825e-09 | 6.2325e-09 | 3.0219e-10 | 7.7904e-10 | 3.4044e-10 | 1.9061e-11 | 267795.656
357819.313 | 4.9934e-09 | 5.967e-09 | 1.5834e-10 | 7.2544e-09 | 6.18e-09 | 3.0073e-10 | 7.7613e-10 | 3.3565e-10 | 1.892e-11 | 267807.844
357831.469 | 4.958e-09 | 5.9706e-09 | 1.5979e-10 | 7.2407e-09 | 6.0721e-09 | 3.0128e-10 | 7.7979e-10 | 3.3682e-10 | 1.9053e-11 | 267820
357843.625 | 4.9496e-09 | 5.9069e-09 | 1.602e-10 | 7.1832e-09 | 6.1726e-09 | 3.0051e-10 | 7.8225e-10 | 3.343e-10 | 1.9106e-11 | 267832.156
357855.813 | 4.9745e-09 | 6.0075e-09 | 1.5907e-10 | 7.1897e-09 | 6.1423e-09 | 3.0087e-10 | 7.744e-10 | 3.3633e-10 | 1.8998e-11 | 267844.344
357867.969 | 4.9587e-09 | 5.892e-09 | 1.5816e-10 | 7.2073e-09 | 6.1345e-09 | 3.0184e-10 | 7.801e-10 | 3.3802e-10 | 1.9001e-11 | 267856.5
357880.125 | 4.9387e-09 | 5.9063e-09 | 1.619e-10 | 7.1715e-09 | 6.2621e-09 | 3.0328e-10 | 7.8356e-10 | 3.3085e-10 | 1.9056e-11 | 267868.656
357892.313 | 5.0319e-09 | 5.9064e-09 | 1.6031e-10 | 7.1554e-09 | 6.1711e-09 | 3.0195e-10 | 7.813e-10 | 3.3295e-10 | 1.8822e-11 | 267880.844
357904.469 | 4.9758e-09 | 5.9773e-09 | 1.6202e-10 | 7.1726e-09 | 6.1631e-09 | 3.0023e-10 | 7.8039e-10 | 3.3308e-10 | 1.9004e-11 | 267893
357916.625 | 4.9852e-09 | 5.9768e-09 | 1.6145e-10 | 7.2518e-09 | 6.1999e-09 | 2.9927e-10 | 7.8413e-10 | 3.359e-10 | 1.9246e-11 | 267905.156
357928.813 | 4.9891e-09 | 5.9204e-09 | 1.5913e-10 | 7.2048e-09 | 6.1643e-09 | 3.0035e-10 | 7.8677e-10 | 3.3832e-10 | 1.8991e-11 | 267917.344
357940.969 | 4.9814e-09 | 5.9561e-09 | 1.5963e-10 | 7.1945e-09 | 6.2778e-09 | 3.041e-10 | 7.7821e-10 | 3.3504e-10 | 1.8936e-11 | 267929.5
357953.125 | 4.9511e-09 | 5.9049e-09 | 1.598e-10 | 7.1625e-09 | 6.1459e-09 | 2.9999e-10 | 7.8329e-10 | 3.3717e-10 | 1.9011e-11 | 267941.656
357965.313 | 4.913e-09 | 5.8905e-09 | 1.6028e-10 | 7.241e-09 | 6.1172e-09 | 3.0026e-10 | 7.7847e-10 | 3.3661e-10 | 1.8848e-11 | 267953.844
357977.469 | 4.9593e-09 | 5.8992e-09 | 1.5947e-10 | 7.244e-09 | 6.2486e-09 | 2.9727e-10 | 7.7733e-10 | 3.3486e-10 | 1.8811e-11 | 267966
357989.656 | 5.0168e-09 | 5.903e-09 | 1.6142e-10 | 7.1471e-09 | 6.2537e-09 | 2.9976e-10 | 7.8439e-10 | 3.3333e-10 | 1.8922e-11 | 267978.187
358001.813 | 5.0038e-09 | 5.9401e-09 | 1.5999e-10 | 7.123e-09 | 6.2245e-09 | 3.0155e-10 | 7.8252e-10 | 3.3573e-10 | 1.9022e-11 | 267990.344
358013.969 | 4.9104e-09 | 5.9252e-09 | 1.6057e-10 | 7.199e-09 | 6.1977e-09 | 3.011e-10 | 7.7788e-10 | 3.3564e-10 | 1.8928e-11 | 268002.5
358026.156 | 4.9776e-09 | 5.9608e-09 | 1.5996e-10 | 7.1809e-09 | 6.1705e-09 | 2.9963e-10 | 7.7606e-10 | 3.3514e-10 | 1.8696e-11 | 268014.687
358038.313 | 4.9252e-09 | 5.9511e-09 | 1.6e-10 | 7.1358e-09 | 6.0843e-09 | 2.9986e-10 | 7.8763e-10 | 3.3329e-10 | 1.8688e-11 | 268026.844
358050.469 | 4.9485e-09 | 5.8516e-09 | 1.5934e-10 | 7.1764e-09 | 6.1465e-09 | 3.0097e-10 | 7.76e-10 | 3.3324e-10 | 1.8822e-11 | 268039
358062.656 | 4.956e-09 | 5.8903e-09 | 1.5923e-10 | 7.1802e-09 | 6.0676e-09 | 3.0196e-10 | 7.8211e-10 | 3.3202e-10 | 1.8677e-11 | 268051.187
358074.813 | 4.9113e-09 | 5.9364e-09 | 1.5843e-10 | 7.2114e-09 | 6.1832e-09 | 2.9859e-10 | 7.8044e-10 | 3.3465e-10 | 1.882e-11 | 268063.344
358086.969 | 4.9469e-09 | 5.9276e-09 | 1.5811e-10 | 7.1419e-09 | 6.121e-09 | 2.9636e-10 | 7.8024e-10 | 3.3106e-10 | 1.8964e-11 | 268075.5
358099.156 | 4.964e-09 | 5.8921e-09 | 1.5875e-10 | 7.16e-09 | 6.1611e-09 | 2.9981e-10 | 7.7988e-10 | 3.3342e-10 | 1.877e-11 | 268087.687
358111.313 | 5.0302e-09 | 5.9367e-09 | 1.6073e-10 | 7.1146e-09 | 6.1584e-09 | 2.9933e-10 | 7.744e-10 | 3.3038e-10 | 1.8746e-11 | 268099.844
358123.469 | 4.9221e-09 | 5.8761e-09 | 1.5689e-10 | 7.2061e-09 | 6.1272e-09 | 2.9684e-10 | 7.8564e-10 | 3.3255e-10 | 1.8849e-11 | 268112
358135.656 | 4.9198e-09 | 5.9181e-09 | 1.5882e-10 | 7.1645e-09 | 6.1904e-09 | 2.9991e-10 | 7.7027e-10 | 3.3097e-10 | 1.8697e-11 | 268124.187
358147.813 | 4.9807e-09 | 5.9114e-09 | 1.6022e-10 | 7.1084e-09 | 6.1388e-09 | 2.9894e-10 | 7.8401e-10 | 3.3514e-10 | 1.89e-11 | 268136.344
358159.969 | 4.9809e-09 | 5.9337e-09 | 1.5657e-10 | 7.1943e-09 | 6.1872e-09 | 3.0034e-10 | 7.7725e-10 | 3.3444e-10 | 1.8856e-11 | 268148.5
358172.156 | 4.9614e-09 | 5.907e-09 | 1.5938e-10 | 7.1565e-09 | 6.1692e-09 | 2.9642e-10 | 7.8814e-10 | 3.3211e-10 | 1.8705e-11 | 268160.687
358184.313 | 4.9613e-09 | 5.8992e-09 | 1.5868e-10 | 7.1275e-09 | 6.1663e-09 | 3.0183e-10 | 7.7734e-10 | 3.329e-10 | 1.8605e-11 | 268172.844
358196.469 | 4.9076e-09 | 5.9261e-09 | 1.589e-10 | 7.1069e-09 | 6.1353e-09 | 2.9547e-10 | 7.7485e-10 | 3.3599e-10 | 1.8767e-11 | 268185
358208.656 | 4.9631e-09 | 5.9266e-09 | 1.586e-10 | 7.1809e-09 | 6.1858e-09 | 2.9868e-10 | 7.7287e-10 | 3.3358e-10 | 1.8857e-11 | 268197.187
358220.813 | 4.9314e-09 | 5.9376e-09 | 1.5911e-10 | 7.1024e-09 | 6.146e-09 | 2.9979e-10 | 7.7372e-10 | 3.3338e-10 | 1.8609e-11 | 268209.344
358232.969 | 4.9699e-09 | 5.937e-09 | 1.5785e-10 | 7.1094e-09 | 6.1456e-09 | 2.96e-10 | 7.7578e-10 | 3.3181e-10 | 1.876e-11 | 268221.5
358245.156 | 4.9688e-09 | 5.9438e-09 | 1.6045e-10 | 7.1173e-09 | 6.1394e-09 | 2.9706e-10 | 7.8035e-10 | 3.3172e-10 | 1.9111e-11 | 268233.687
358257.313 | 4.9419e-09 | 5.9223e-09 | 1.5862e-10 | 7.1562e-09 | 6.1558e-09 | 2.9679e-10 | 7.7671e-10 | 3.3171e-10 | 1.8838e-11 | 268245.844
358269.469 | 4.9272e-09 | 5.8213e-09 | 1.5818e-10 | 7.1558e-09 | 6.1694e-09 | 2.976e-10 | 7.6883e-10 | 3.2928e-10 | 1.8964e-11 | 268258
358281.656 | 4.92e-09 | 5.8585e-09 | 1.6084e-10 | 7.0792e-09 | 6.1482e-09 | 2.9786e-10 | 7.7484e-10 | 3.3253e-10 | 1.8983e-11 | 268270.187
358293.813 | 4.9454e-09 | 5.9026e-09 | 1.5972e-10 | 7.0681e-09 | 6.1398e-09 | 2.9635e-10 | 7.7029e-10 | 3.3067e-10 | 1.9003e-11 | 268282.344
358305.969 | 4.892e-09 | 5.8687e-09 | 1.5673e-10 | 7.0691e-09 | 6.1186e-09 | 2.9886e-10 | 7.7959e-10 | 3.3271e-10 | 1.8702e-11 | 268294.5
358318.156 | 4.9356e-09 | 5.8651e-09 | 1.5812e-10 | 7.1098e-09 | 6.1189e-09 | 2.9843e-10 | 7.8226e-10 | 3.2838e-10 | 1.906e-11 | 268306.687
358330.313 | 4.8185e-09 | 5.9631e-09 | 1.5935e-10 | 7.0574e-09 | 6.132e-09 | 2.9887e-10 | 7.6849e-10 | 3.3306e-10 | 1.8908e-11 | 268318.844
358342.469 | 4.9413e-09 | 5.8776e-09 | 1.5853e-10 | 7.0875e-09 | 6.1155e-09 | 2.9918e-10 | 7.6707e-10 | 3.3201e-10 | 1.8606e-11 | 268331
358354.656 | 4.9671e-09 | 5.9308e-09 | 1.5916e-10 | 7.1912e-09 | 6.1476e-09 | 2.9761e-10 | 7.7646e-10 | 3.366e-10 | 1.8879e-11 | 268343.187
358366.813 | 4.9608e-09 | 5.968e-09 | 1.5942e-10 | 7.1073e-09 | 6.1914e-09 | 2.996e-10 | 7.7601e-10 | 3.3701e-10 | 1.8976e-11 | 268355.344
358379 | 4.9186e-09 | 5.8759e-09 | 1.6063e-10 | 7.1457e-09 | 6.1515e-09 | 2.9724e-10 | 7.8098e-10 | 3.3644e-10 | 1.8844e-11 | 268367.531
358391.156 | 4.9195e-09 | 5.8765e-09 | 1.6008e-10 | 7.1624e-09 | 6.204e-09 | 2.9863e-10 | 7.8073e-10 | 3.3284e-10 | 1.8809e-11 | 268379.687
358403.313 | 4.9125e-09 | 5.9257e-09 | 1.6077e-10 | 7.1341e-09 | 6.1497e-09 | 2.9938e-10 | 7.8297e-10 | 3.2946e-10 | 1.8993e-11 | 268391.844
358415.5 | 4.9121e-09 | 5.8899e-09 | 1.5721e-10 | 7.1257e-09 | 6.1664e-09 | 3.0036e-10 | 7.6925e-10 | 3.291e-10 | 1.8864e-11 | 268404.031
358427.656 | 4.9497e-09 | 5.936e-09 | 1.5799e-10 | 7.111e-09 | 6.1877e-09 | 3.0147e-10 | 7.7767e-10 | 3.3303e-10 | 1.8811e-11 | 268416.187
358439.813 | 4.9517e-09 | 5.8915e-09 | 1.5954e-10 | 7.1225e-09 | 6.0779e-09 | 2.9998e-10 | 7.7311e-10 | 3.3525e-10 | 1.8852e-11 | 268428.344
358452 | 4.9216e-09 | 5.9318e-09 | 1.5903e-10 | 7.1181e-09 | 6.2008e-09 | 3.0209e-10 | 7.7651e-10 | 3.2975e-10 | 1.8819e-11 | 268440.531
358464.156 | 4.8859e-09 | 5.8782e-09 | 1.6061e-10 | 7.1398e-09 | 6.1352e-09 | 3.0313e-10 | 7.8253e-10 | 3.3116e-10 | 1.8908e-11 | 268452.687
358476.313 | 4.9125e-09 | 5.9524e-09 | 1.5817e-10 | 7.0694e-09 | 6.1193e-09 | 2.9891e-10 | 7.6924e-10 | 3.3613e-10 | 1.8657e-11 | 268464.844
358488.5 | 4.9136e-09 | 5.9623e-09 | 1.6275e-10 | 7.1668e-09 | 6.2121e-09 | 2.9827e-10 | 7.7965e-10 | 3.2973e-10 | 1.8703e-11 | 268477.031
358500.656 | 4.867e-09 | 5.9036e-09 | 1.6125e-10 | 7.0827e-09 | 6.1966e-09 | 3.0207e-10 | 7.8434e-10 | 3.3366e-10 | 1.8673e-11 | 268489.187
358512.813 | 4.866e-09 | 5.926e-09 | 1.5955e-10 | 7.1032e-09 | 6.074e-09 | 2.9695e-10 | 7.7982e-10 | 3.3111e-10 | 1.8892e-11 | 268501.344
358525 | 4.88e-09 | 6.0096e-09 | 1.6153e-10 | 7.0672e-09 | 6.1249e-09 | 2.9956e-10 | 7.8374e-10 | 3.3091e-10 | 1.858e-11 | 268513.531
358537.156 | 4.9422e-09 | 5.9141e-09 | 1.5887e-10 | 7.0762e-09 | 6.1556e-09 | 3.0182e-10 | 7.7707e-10 | 3.3001e-10 | 1.8971e-11 | 268525.687
358549.313 | 5.0193e-09 | 5.9887e-09 | 1.5945e-10 | 7.104e-09 | 6.1151e-09 | 2.9945e-10 | 7.7994e-10 | 3.3049e-10 | 1.8954e-11 | 268537.844
358561.5 | 4.9222e-09 | 5.9001e-09 | 1.5966e-10 | 7.0853e-09 | 6.2458e-09 | 2.9952e-10 | 7.6303e-10 | 3.2843e-10 | 1.8829e-11 | 268550.031
358573.656 | 4.8922e-09 | 5.924e-09 | 1.6151e-10 | 7.0645e-09 | 6.1457e-09 | 2.9875e-10 | 7.7187e-10 | 3.3369e-10 | 1.8765e-11 | 268562.187
358585.813 | 4.8848e-09 | 5.9601e-09 | 1.6048e-10 | 7.1814e-09 | 6.1839e-09 | 3.005e-10 | 7.8533e-10 | 3.3516e-10 | 1.8929e-11 | 268574.344
358598 | 4.93e-09 | 5.962e-09 | 1.6079e-10 | 7.166e-09 | 6.1226e-09 | 2.9841e-10 | 7.7173e-10 | 3.3214e-10 | 1.8867e-11 | 268586.531
358610.156 | 4.9664e-09 | 5.958e-09 | 1.6039e-10 | 7.1674e-09 | 6.1417e-09 | 3.024e-10 | 7.7836e-10 | 3.3316e-10 | 1.9018e-11 | 268598.687
358622.313 | 4.8787e-09 | 5.9e-09 | 1.5879e-10 | 7.1292e-09 | 6.2042e-09 | 3.0333e-10 | 7.7146e-10 | 3.2874e-10 | 1.8754e-11 | 268610.844
358634.5 | 4.8605e-09 | 5.9312e-09 | 1.6019e-10 | 7.0288e-09 | 6.1991e-09 | 2.9863e-10 | 7.8898e-10 | 3.3513e-10 | 1.9173e-11 | 268623.031
358646.656 | 4.9133e-09 | 5.9672e-09 | 1.605e-10 | 7.1167e-09 | 6.16e-09 | 3.0393e-10 | 7.6878e-10 | 3.2997e-10 | 1.8871e-11 | 268635.187
358658.813 | 4.9337e-09 | 5.9327e-09 | 1.6023e-10 | 7.1474e-09 | 6.1432e-09 | 3.0189e-10 | 7.7794e-10 | 3.3081e-10 | 1.8749e-11 | 268647.344
358671 | 4.93e-09 | 5.9325e-09 | 1.5882e-10 | 7.1988e-09 | 6.1948e-09 | 2.9882e-10 | 7.7168e-10 | 3.3163e-10 | 1.8684e-11 | 268659.531
358683.156 | 4.9832e-09 | 5.9596e-09 | 1.5883e-10 | 7.114e-09 | 6.1567e-09 | 2.9882e-10 | 7.6905e-10 | 3.2969e-10 | 1.8872e-11 | 268671.687
358695.313 | 4.8681e-09 | 5.9184e-09 | 1.5773e-10 | 7.1439e-09 | 6.16e-09 | 2.9869e-10 | 7.6908e-10 | 3.3235e-10 | 1.8753e-11 | 268683.844
358707.5 | 4.9331e-09 | 5.8821e-09 | 1.5896e-10 | 7.1509e-09 | 6.1749e-09 | 2.9782e-10 | 7.7374e-10 | 3.2878e-10 | 1.8661e-11 | 268696.031
358719.656 | 4.8811e-09 | 5.8328e-09 | 1.5974e-10 | 7.1034e-09 | 6.1036e-09 | 2.996e-10 | 7.6837e-10 | 3.3021e-10 | 1.8722e-11 | 268708.187
358731.813 | 4.8642e-09 | 5.8852e-09 | 1.5801e-10 | 7.0758e-09 | 6.1163e-09 | 2.9831e-10 | 7.7618e-10 | 3.2775e-10 | 1.881e-11 | 268720.344
358744 | 4.9074e-09 | 5.8797e-09 | 1.57e-10 | 7.1251e-09 | 6.1137e-09 | 2.9787e-10 | 7.675e-10 | 3.3386e-10 | 1.8565e-11 | 268732.531
358756.156 | 4.9003e-09 | 5.9022e-09 | 1.5639e-10 | 7.0663e-09 | 6.1233e-09 | 2.9651e-10 | 7.7992e-10 | 3.2748e-10 | 1.8597e-11 | 268744.687
358768.344 | 4.8755e-09 | 5.8475e-09 | 1.6156e-10 | 7.1755e-09 | 6.1705e-09 | 2.9802e-10 | 7.7725e-10 | 3.2945e-10 | 1.8616e-11 | 268756.875
358780.5 | 4.8827e-09 | 5.9448e-09 | 1.5942e-10 | 7.0826e-09 | 6.2063e-09 | 2.9738e-10 | 7.6826e-10 | 3.3067e-10 | 1.8604e-11 | 268769.031
358792.656 | 4.8928e-09 | 5.8721e-09 | 1.5942e-10 | 7.0649e-09 | 6.0546e-09 | 3.0067e-10 | 7.78e-10 | 3.3416e-10 | 1.8769e-11 | 268781.187
358804.844 | 4.929e-09 | 5.8859e-09 | 1.5728e-10 | 7.1103e-09 | 6.1179e-09 | 2.957e-10 | 7.653e-10 | 3.2996e-10 | 1.8851e-11 | 268793.375
358817 | 4.8645e-09 | 5.9042e-09 | 1.5823e-10 | 7.1848e-09 | 6.1282e-09 | 2.9683e-10 | 7.7004e-10 | 3.3047e-10 | 1.8369e-11 | 268805.531
358829.156 | 4.8527e-09 | 5.8274e-09 | 1.5814e-10 | 7.139e-09 | 6.1092e-09 | 2.9822e-10 | 7.6278e-10 | 3.2696e-10 | 1.8938e-11 | 268817.687
358841.344 | 4.8251e-09 | 5.8352e-09 | 1.5764e-10 | 7.1477e-09 | 6.1304e-09 | 2.9988e-10 | 7.7406e-10 | 3.2534e-10 | 1.8702e-11 | 268829.875
358853.5 | 4.8764e-09 | 5.9195e-09 | 1.5704e-10 | 7.1379e-09 | 6.1038e-09 | 2.9875e-10 | 7.7079e-10 | 3.3236e-10 | 1.8469e-11 | 268842.031
358865.656 | 4.8996e-09 | 5.8724e-09 | 1.5965e-10 | 7.0459e-09 | 6.1024e-09 | 2.9908e-10 | 7.6137e-10 | 3.3315e-10 | 1.8543e-11 | 268854.187
358877.844 | 4.8818e-09 | 5.8656e-09 | 1.5877e-10 | 7.1019e-09 | 6.0672e-09 | 2.9523e-10 | 7.7088e-10 | 3.3424e-10 | 1.852e-11 | 268866.375
358890 | 4.8616e-09 | 5.8517e-09 | 1.5858e-10 | 7.0794e-09 | 6.0835e-09 | 2.9749e-10 | 7.6914e-10 | 3.3276e-10 | 1.885e-11 | 268878.531
358902.156 | 4.8469e-09 | 5.8429e-09 | 1.5691e-10 | 7.1224e-09 | 6.095e-09 | 2.9668e-10 | 7.7258e-10 | 3.2802e-10 | 1.8614e-11 | 268890.687
358914.344 | 4.825e-09 | 5.9058e-09 | 1.5898e-10 | 7.1412e-09 | 6.1986e-09 | 2.9648e-10 | 7.7435e-10 | 3.3122e-10 | 1.8623e-11 | 268902.875
358926.5 | 4.8232e-09 | 5.9352e-09 | 1.5918e-10 | 7.149e-09 | 6.1197e-09 | 3.0144e-10 | 7.6396e-10 | 3.28e-10 | 1.8881e-11 | 268915.031
358938.656 | 4.8757e-09 | 5.8921e-09 | 1.6096e-10 | 7.1118e-09 | 6.115e-09 | 2.9967e-10 | 7.7643e-10 | 3.3152e-10 | 1.8705e-11 | 268927.187
358950.844 | 4.8389e-09 | 5.8826e-09 | 1.5989e-10 | 7.0949e-09 | 6.1136e-09 | 2.994e-10 | 7.7256e-10 | 3.2876e-10 | 1.8652e-11 | 268939.375
358963 | 4.8921e-09 | 5.8847e-09 | 1.5734e-10 | 7.0922e-09 | 6.1049e-09 | 2.9886e-10 | 7.8067e-10 | 3.3108e-10 | 1.8705e-11 | 268951.531
358975.156 | 4.9004e-09 | 5.9308e-09 | 1.5794e-10 | 7.1289e-09 | 6.1594e-09 | 3.0135e-10 | 7.7564e-10 | 3.3618e-10 | 1.8781e-11 | 268963.687
358987.344 | 4.8485e-09 | 5.972e-09 | 1.5712e-10 | 7.0671e-09 | 6.1066e-09 | 2.9652e-10 | 7.7093e-10 | 3.3023e-10 | 1.8814e-11 | 268975.875
358999.5 | 4.9346e-09 | 5.9127e-09 | 1.5922e-10 | 7.1445e-09 | 6.1512e-09 | 2.9645e-10 | 7.7495e-10 | 3.3356e-10 | 1.8834e-11 | 268988.031
359011.656 | 4.8634e-09 | 5.8957e-09 | 1.5938e-10 | 7.1688e-09 | 6.1595e-09 | 2.9662e-10 | 7.7463e-10 | 3.279e-10 | 1.8886e-11 | 269000.187
359023.844 | 4.8503e-09 | 5.9704e-09 | 1.5891e-10 | 7.1336e-09 | 6.1262e-09 | 3.0435e-10 | 7.7423e-10 | 3.3055e-10 | 1.8878e-11 | 269012.375
359036 | 4.8756e-09 | 5.9626e-09 | 1.5916e-10 | 7.116e-09 | 6.1487e-09 | 2.9994e-10 | 7.7872e-10 | 3.291e-10 | 1.913e-11 | 269024.531
359048.156 | 4.8989e-09 | 5.9683e-09 | 1.6028e-10 | 7.1062e-09 | 6.1557e-09 | 3.0163e-10 | 7.7287e-10 | 3.3675e-10 | 1.9012e-11 | 269036.687
359060.344 | 4.8496e-09 | 5.9316e-09 | 1.6152e-10 | 7.0856e-09 | 6.1197e-09 | 2.9914e-10 | 7.7228e-10 | 3.3315e-10 | 1.8808e-11 | 269048.875
359072.5 | 4.8562e-09 | 5.9127e-09 | 1.588e-10 | 7.1391e-09 | 6.1483e-09 | 3.0033e-10 | 7.771e-10 | 3.34e-10 | 1.8781e-11 | 269061.031
359084.656 | 4.8111e-09 | 5.8902e-09 | 1.5996e-10 | 7.1662e-09 | 6.1521e-09 | 2.9564e-10 | 7.8644e-10 | 3.3255e-10 | 1.8919e-11 | 269073.187
359096.844 | 4.8468e-09 | 5.8602e-09 | 1.6052e-10 | 7.1654e-09 | 6.0966e-09 | 3.0189e-10 | 7.8699e-10 | 3.3368e-10 | 1.8744e-11 | 269085.375
359109 | 4.8708e-09 | 5.9646e-09 | 1.6085e-10 | 7.1691e-09 | 6.1686e-09 | 2.9971e-10 | 7.8305e-10 | 3.3125e-10 | 1.8706e-11 | 269097.531
359121.188 | 4.8354e-09 | 5.8334e-09 | 1.596e-10 | 7.1255e-09 | 6.0642e-09 | 3.0059e-10 | 7.785e-10 | 3.3517e-10 | 1.8956e-11 | 269109.719
359133.344 | 4.8393e-09 | 5.8848e-09 | 1.5849e-10 | 7.1404e-09 | 6.1042e-09 | 2.9984e-10 | 7.7739e-10 | 3.3397e-10 | 1.8732e-11 | 269121.875
359145.5 | 4.8807e-09 | 5.8824e-09 | 1.6019e-10 | 7.1211e-09 | 6.0926e-09 | 3.0011e-10 | 7.811e-10 | 3.3076e-10 | 1.8666e-11 | 269134.031
359157.688 | 4.8586e-09 | 5.8195e-09 | 1.5847e-10 | 7.1548e-09 | 6.1028e-09 | 2.9759e-10 | 7.8928e-10 | 3.3266e-10 | 1.8696e-11 | 269146.219
359169.844 | 4.8813e-09 | 5.9004e-09 | 1.594e-10 | 7.2126e-09 | 6.1112e-09 | 3.0203e-10 | 7.8245e-10 | 3.3425e-10 | 1.8724e-11 | 269158.375
359182 | 4.8527e-09 | 5.8578e-09 | 1.5791e-10 | 7.0387e-09 | 6.1025e-09 | 3.0007e-10 | 7.7635e-10 | 3.3754e-10 | 1.8895e-11 | 269170.531
359194.188 | 4.8526e-09 | 5.8586e-09 | 1.5995e-10 | 7.1594e-09 | 6.0984e-09 | 2.9498e-10 | 7.713e-10 | 3.338e-10 | 1.8894e-11 | 269182.719
359206.344 | 4.8826e-09 | 5.9028e-09 | 1.5764e-10 | 7.1369e-09 | 6.1137e-09 | 3.0013e-10 | 7.7019e-10 | 3.2955e-10 | 1.8831e-11 | 269194.875
359218.5 | 4.89e-09 | 5.9406e-09 | 1.5934e-10 | 7.0957e-09 | 6.1161e-09 | 2.9785e-10 | 7.7442e-10 | 3.3328e-10 | 1.8836e-11 | 269207.031
359230.688 | 4.8809e-09 | 5.9185e-09 | 1.5736e-10 | 7.1751e-09 | 6.1466e-09 | 2.9895e-10 | 7.786e-10 | 3.3644e-10 | 1.8543e-11 | 269219.219
359242.844 | 4.841e-09 | 5.9614e-09 | 1.6023e-10 | 7.1757e-09 | 6.1156e-09 | 2.9602e-10 | 7.7703e-10 | 3.372e-10 | 1.8831e-11 | 269231.375
359255 | 4.8738e-09 | 5.9097e-09 | 1.6087e-10 | 7.178e-09 | 6.1289e-09 | 2.9684e-10 | 7.8262e-10 | 3.3166e-10 | 1.8743e-11 | 269243.531
359267.188 | 4.8523e-09 | 5.95e-09 | 1.6068e-10 | 7.1998e-09 | 6.1216e-09 | 2.9702e-10 | 7.754e-10 | 3.3544e-10 | 1.8819e-11 | 269255.719
359279.344 | 4.854e-09 | 5.9085e-09 | 1.5961e-10 | 7.1037e-09 | 6.1379e-09 | 2.9948e-10 | 7.7921e-10 | 3.3176e-10 | 1.8581e-11 | 269267.875
359291.5 | 4.9229e-09 | 5.9177e-09 | 1.6008e-10 | 7.1665e-09 | 6.1011e-09 | 2.9893e-10 | 7.8252e-10 | 3.3133e-10 | 1.8641e-11 | 269280.031
359303.688 | 4.905e-09 | 5.8536e-09 | 1.5873e-10 | 7.1569e-09 | 6.1036e-09 | 2.9768e-10 | 7.8376e-10 | 3.3654e-10 | 1.8862e-11 | 269292.219
359315.844 | 4.8957e-09 | 5.9105e-09 | 1.6165e-10 | 7.3096e-09 | 6.1315e-09 | 2.9969e-10 | 7.8001e-10 | 3.3506e-10 | 1.9053e-11 | 269304.375
359328 | 4.8809e-09 | 5.9095e-09 | 1.6093e-10 | 7.165e-09 | 6.0729e-09 | 3.0137e-10 | 7.7867e-10 | 3.3007e-10 | 1.8609e-11 | 269316.531
359340.188 | 4.8575e-09 | 5.8867e-09 | 1.5747e-10 | 7.1019e-09 | 6.0854e-09 | 3.0138e-10 | 7.8237e-10 | 3.2972e-10 | 1.8699e-11 | 269328.719
359352.344 | 4.9142e-09 | 5.903e-09 | 1.5761e-10 | 7.1078e-09 | 6.1294e-09 | 2.9913e-10 | 7.7608e-10 | 3.3516e-10 | 1.8786e-11 | 269340.875
359364.5 | 4.852e-09 | 5.8679e-09 | 1.6088e-10 | 7.1258e-09 | 6.045e-09 | 2.9914e-10 | 7.8183e-10 | 3.3345e-10 | 1.8584e-11 | 269353.031
359376.688 | 4.8607e-09 | 5.924e-09 | 1.5893e-10 | 7.2223e-09 | 6.1261e-09 | 2.989e-10 | 7.7335e-10 | 3.3167e-10 | 1.8887e-11 | 269365.219
359388.844 | 4.8856e-09 | 5.9388e-09 | 1.5824e-10 | 7.1131e-09 | 6.0999e-09 | 3.0035e-10 | 7.8497e-10 | 3.3995e-10 | 1.8707e-11 | 269377.375
359401 | 4.8761e-09 | 5.9058e-09 | 1.5864e-10 | 7.1594e-09 | 6.0599e-09 | 2.9841e-10 | 7.7611e-10 | 3.3458e-10 | 1.8644e-11 | 269389.531
359413.188 | 4.8482e-09 | 5.9365e-09 | 1.604e-10 | 7.1456e-09 | 6.1624e-09 | 3.0141e-10 | 7.7842e-10 | 3.3191e-10 | 1.8683e-11 | 269401.719
359425.344 | 4.8597e-09 | 5.8975e-09 | 1.6007e-10 | 7.1511e-09 | 6.1786e-09 | 3.0359e-10 | 7.8338e-10 | 3.3387e-10 | 1.8871e-11 | 269413.875
359437.5 | 4.8775e-09 | 5.8769e-09 | 1.5876e-10 | 7.0469e-09 | 6.0692e-09 | 3.0067e-10 | 7.7141e-10 | 3.3377e-10 | 1.874e-11 | 269426.031
359449.688 | 4.8467e-09 | 5.8544e-09 | 1.5941e-10 | 7.1874e-09 | 6.1585e-09 | 3.0462e-10 | 7.7506e-10 | 3.3131e-10 | 1.8516e-11 | 269438.219
359461.844 | 4.863e-09 | 5.864e-09 | 1.5791e-10 | 7.1473e-09 | 6.1244e-09 | 2.9753e-10 | 7.7273e-10 | 3.3091e-10 | 1.864e-11 | 269450.375
359474 | 4.8441e-09 | 5.8927e-09 | 1.5836e-10 | 7.2177e-09 | 6.1197e-09 | 3.0008e-10 | 7.7011e-10 | 3.3434e-10 | 1.8856e-11 | 269462.531
359486.188 | 4.9881e-09 | 5.9152e-09 | 1.5721e-10 | 7.2328e-09 | 6.0971e-09 | 2.9825e-10 | 7.759e-10 | 3.3016e-10 | 1.8707e-11 | 269474.719
359498.344 | 4.9414e-09 | 5.8977e-09 | 1.6e-10 | 7.1763e-09 | 6.1124e-09 | 2.9981e-10 | 7.847e-10 | 3.3405e-10 | 1.8915e-11 | 269486.875
359510.531 | 4.8631e-09 | 5.8584e-09 | 1.599e-10 | 7.1509e-09 | 6.0642e-09 | 2.9818e-10 | 7.7204e-10 | 3.3053e-10 | 1.8868e-11 | 269499.062
359522.688 | 4.8723e-09 | 5.8759e-09 | 1.58e-10 | 7.1322e-09 | 6.0897e-09 | 2.9898e-10 | 7.7744e-10 | 3.2957e-10 | 1.8757e-11 | 269511.219
359534.844 | 4.8119e-09 | 5.8508e-09 | 1.6e-10 | 7.1333e-09 | 6.1273e-09 | 3.0007e-10 | 7.8194e-10 | 3.3389e-10 | 1.8838e-11 | 269523.375
359547.031 | 4.8518e-09 | 5.8709e-09 | 1.5918e-10 | 7.1981e-09 | 6.0922e-09 | 3.0048e-10 | 7.7825e-10 | 3.3472e-10 | 1.8885e-11 | 269535.562
359559.188 | 4.8718e-09 | 5.9051e-09 | 1.587e-10 | 7.1559e-09 | 6.027e-09 | 2.998e-10 | 7.8134e-10 | 3.3269e-10 | 1.8856e-11 | 269547.719
359571.344 | 4.934e-09 | 5.8167e-09 | 1.5925e-10 | 7.2038e-09 | 6.0654e-09 | 2.9889e-10 | 7.7832e-10 | 3.3176e-10 | 1.9061e-11 | 269559.875
359583.531 | 4.9256e-09 | 5.9105e-09 | 1.62e-10 | 7.0941e-09 | 6.1818e-09 | 2.9888e-10 | 7.8715e-10 | 3.3313e-10 | 1.8564e-11 | 269572.062
359595.688 | 4.855e-09 | 5.8916e-09 | 1.5811e-10 | 7.1464e-09 | 6.0825e-09 | 2.9766e-10 | 7.8147e-10 | 3.3326e-10 | 1.861e-11 | 269584.219
359607.844 | 4.8839e-09 | 5.9151e-09 | 1.5838e-10 | 7.2082e-09 | 6.1713e-09 | 2.9875e-10 | 7.8289e-10 | 3.356e-10 | 1.8744e-11 | 269596.375
359620.031 | 4.8932e-09 | 5.8948e-09 | 1.5812e-10 | 7.2147e-09 | 6.0782e-09 | 3.0181e-10 | 7.7006e-10 | 3.3486e-10 | 1.8813e-11 | 269608.562
359632.188 | 4.8533e-09 | 5.905e-09 | 1.5983e-10 | 7.2537e-09 | 6.1171e-09 | 2.9963e-10 | 7.7978e-10 | 3.3041e-10 | 1.8794e-11 | 269620.719
359644.344 | 4.8651e-09 | 5.8594e-09 | 1.5828e-10 | 7.2137e-09 | 6.0607e-09 | 2.993e-10 | 7.8061e-10 | 3.3194e-10 | 1.8614e-11 | 269632.875
359656.531 | 4.8397e-09 | 5.8733e-09 | 1.6049e-10 | 7.114e-09 | 6.1193e-09 | 2.9864e-10 | 7.8347e-10 | 3.3199e-10 | 1.8913e-11 | 269645.062
359668.688 | 4.8809e-09 | 5.9388e-09 | 1.5913e-10 | 7.1492e-09 | 6.1427e-09 | 3.0097e-10 | 7.8314e-10 | 3.3373e-10 | 1.8612e-11 | 269657.219
359680.844 | 4.8535e-09 | 5.8755e-09 | 1.5972e-10 | 7.137e-09 | 6.1314e-09 | 3.0045e-10 | 7.7391e-10 | 3.3389e-10 | 1.8809e-11 | 269669.375
359693.031 | 4.8564e-09 | 5.9196e-09 | 1.5983e-10 | 7.2213e-09 | 6.0713e-09 | 3.0141e-10 | 7.7965e-10 | 3.335e-10 | 1.9159e-11 | 269681.562
359705.188 | 4.8409e-09 | 5.8997e-09 | 1.6185e-10 | 7.2427e-09 | 6.1355e-09 | 3.0277e-10 | 7.8013e-10 | 3.3351e-10 | 1.8882e-11 | 269693.719
359717.344 | 4.9301e-09 | 5.9099e-09 | 1.5991e-10 | 7.1345e-09 | 6.1473e-09 | 3.0047e-10 | 7.7532e-10 | 3.3313e-10 | 1.8751e-11 | 269705.875
359729.531 | 4.8534e-09 | 5.8746e-09 | 1.579e-10 | 7.1257e-09 | 6.0979e-09 | 3.0276e-10 | 7.7224e-10 | 3.3399e-10 | 1.8896e-11 | 269718.062
359741.688 | 4.8939e-09 | 5.9481e-09 | 1.5841e-10 | 7.2185e-09 | 6.0851e-09 | 2.9951e-10 | 7.6418e-10 | 3.3198e-10 | 1.9011e-11 | 269730.219
359753.844 | 4.8982e-09 | 5.9504e-09 | 1.5882e-10 | 7.118e-09 | 6.1169e-09 | 2.9833e-10 | 7.8346e-10 | 3.3558e-10 | 1.8853e-11 | 269742.375
359766.031 | 4.8251e-09 | 5.8414e-09 | 1.607e-10 | 7.1372e-09 | 6.076e-09 | 2.9818e-10 | 7.7555e-10 | 3.3336e-10 | 1.848e-11 | 269754.562
359778.188 | 4.8988e-09 | 5.8591e-09 | 1.5992e-10 | 7.1109e-09 | 6.1462e-09 | 3.0047e-10 | 7.8225e-10 | 3.375e-10 | 1.8565e-11 | 269766.719
359790.344 | 4.9488e-09 | 5.8287e-09 | 1.6117e-10 | 7.1199e-09 | 6.0742e-09 | 3.0152e-10 | 7.7638e-10 | 3.347e-10 | 1.8939e-11 | 269778.875
359802.531 | 4.8563e-09 | 5.9339e-09 | 1.612e-10 | 7.1825e-09 | 6.0931e-09 | 2.9881e-10 | 7.796e-10 | 3.3043e-10 | 1.8912e-11 | 269791.062
359814.688 | 4.8536e-09 | 5.9139e-09 | 1.5906e-10 | 7.1754e-09 | 6.0657e-09 | 2.9818e-10 | 7.7381e-10 | 3.3067e-10 | 1.8938e-11 | 269803.219
359826.844 | 4.8156e-09 | 5.8108e-09 | 1.6012e-10 | 7.2319e-09 | 6.079e-09 | 2.9675e-10 | 7.6634e-10 | 3.3191e-10 | 1.9048e-11 | 269815.375
359839.031 | 4.8552e-09 | 5.8136e-09 | 1.5941e-10 | 7.2362e-09 | 6.0822e-09 | 2.9548e-10 | 7.7275e-10 | 3.3675e-10 | 1.8901e-11 | 269827.562
359851.188 | 4.9099e-09 | 5.7943e-09 | 1.5785e-10 | 7.1098e-09 | 6.0815e-09 | 2.961e-10 | 7.7962e-10 | 3.3368e-10 | 1.899e-11 | 269839.719
359863.344 | 4.8961e-09 | 5.8969e-09 | 1.5944e-10 | 7.1678e-09 | 6.1088e-09 | 2.9965e-10 | 7.7906e-10 | 3.3179e-10 | 1.8766e-11 | 269851.875
359875.531 | 4.8827e-09 | 5.9196e-09 | 1.5764e-10 | 7.1274e-09 | 6.0162e-09 | 2.9667e-10 | 7.8629e-10 | 3.3416e-10 | 1.889e-11 | 269864.062
359887.688 | 4.8542e-09 | 5.8605e-09 | 1.5833e-10 | 7.2355e-09 | 6.1117e-09 | 3.011e-10 | 7.6923e-10 | 3.3352e-10 | 1.8616e-11 | 269876.219
359899.875 | 4.8873e-09 | 5.911e-09 | 1.6011e-10 | 7.1136e-09 | 6.1389e-09 | 2.9888e-10 | 7.758e-10 | 3.3136e-10 | 1.87e-11 | 269888.406
359912.031 | 4.8523e-09 | 5.8272e-09 | 1.5803e-10 | 7.1727e-09 | 6.1426e-09 | 2.9705e-10 | 7.7537e-10 | 3.3415e-10 | 1.8671e-11 | 269900.562
359924.188 | 4.918e-09 | 5.8093e-09 | 1.5766e-10 | 7.1802e-09 | 6.0888e-09 | 2.9847e-10 | 7.8073e-10 | 3.3191e-10 | 1.8817e-11 | 269912.719
359936.375 | 4.8454e-09 | 5.8388e-09 | 1.5932e-10 | 7.185e-09 | 6.0707e-09 | 3.0046e-10 | 7.7657e-10 | 3.3625e-10 | 1.8733e-11 | 269924.906
359948.531 | 4.8216e-09 | 5.9203e-09 | 1.5851e-10 | 7.1507e-09 | 6.1292e-09 | 2.9715e-10 | 7.8045e-10 | 3.3026e-10 | 1.8838e-11 | 269937.062
359960.688 | 4.8503e-09 | 5.8328e-09 | 1.5968e-10 | 7.1148e-09 | 6.0756e-09 | 2.9546e-10 | 7.7523e-10 | 3.3242e-10 | 1.875e-11 | 269949.219
359972.875 | 4.8397e-09 | 5.9096e-09 | 1.5879e-10 | 7.2302e-09 | 6.1034e-09 | 2.9959e-10 | 7.8056e-10 | 3.3388e-10 | 1.8726e-11 | 269961.406
359985.031 | 4.9161e-09 | 5.9198e-09 | 1.5903e-10 | 7.2463e-09 | 6.0983e-09 | 2.9843e-10 | 7.811e-10 | 3.3355e-10 | 1.8759e-11 | 269973.562
359997.188 | 4.8527e-09 | 5.8802e-09 | 1.5858e-10 | 7.1415e-09 | 6.0261e-09 | 2.992e-10 | 7.7385e-10 | 3.3558e-10 | 1.8824e-11 | 269985.719
360009.375 | 4.8442e-09 | 5.8818e-09 | 1.5854e-10 | 7.2609e-09 | 6.1233e-09 | 2.9736e-10 | 7.8023e-10 | 3.3597e-10 | 1.8896e-11 | 269997.906
360021.531 | 4.874e-09 | 5.8574e-09 | 1.5804e-10 | 7.1714e-09 | 6.0853e-09 | 3.0014e-10 | 7.7744e-10 | 3.3362e-10 | 1.8795e-11 | 270010.062
360033.688 | 4.8558e-09 | 5.9003e-09 | 1.6239e-10 | 7.2451e-09 | 6.1433e-09 | 3.0071e-10 | 7.9084e-10 | 3.3613e-10 | 1.8858e-11 | 270022.219
360045.875 | 4.9036e-09 | 5.9341e-09 | 1.5938e-10 | 7.2691e-09 | 6.1224e-09 | 2.9946e-10 | 7.7716e-10 | 3.3495e-10 | 1.8548e-11 | 270034.406
360058.031 | 4.8193e-09 | 5.8573e-09 | 1.5958e-10 | 7.2564e-09 | 6.0712e-09 | 2.9663e-10 | 7.7662e-10 | 3.3788e-10 | 1.865e-11 | 270046.562
360070.188 | 4.817e-09 | 5.8417e-09 | 1.595e-10 | 7.1732e-09 | 6.0866e-09 | 2.9919e-10 | 7.7424e-10 | 3.3612e-10 | 1.8826e-11 | 270058.719
360082.375 | 4.8677e-09 | 5.8554e-09 | 1.5992e-10 | 7.1423e-09 | 6.1213e-09 | 3.0026e-10 | 7.7421e-10 | 3.307e-10 | 1.885e-11 | 270070.906
360094.531 | 4.8927e-09 | 5.8979e-09 | 1.593e-10 | 7.1991e-09 | 6.0536e-09 | 3.0098e-10 | 7.8589e-10 | 3.318e-10 | 1.8745e-11 | 270083.062
360106.688 | 4.874e-09 | 5.8717e-09 | 1.5992e-10 | 7.1671e-09 | 6.1896e-09 | 3.0058e-10 | 7.8497e-10 | 3.3331e-10 | 1.8896e-11 | 270095.219
360118.875 | 4.8861e-09 | 5.8828e-09 | 1.593e-10 | 7.2719e-09 | 6.1531e-09 | 3.0012e-10 | 7.707e-10 | 3.3711e-10 | 1.9079e-11 | 270107.406
360131.031 | 4.908e-09 | 5.8537e-09 | 1.6123e-10 | 7.2628e-09 | 6.0692e-09 | 2.9998e-10 | 7.9039e-10 | 3.3603e-10 | 1.8905e-11 | 270119.562
360143.188 | 4.9151e-09 | 5.8767e-09 | 1.6007e-10 | 7.2157e-09 | 6.1014e-09 | 3.0103e-10 | 7.7894e-10 | 3.3663e-10 | 1.889e-11 | 270131.719
360155.375 | 4.8351e-09 | 5.9395e-09 | 1.6131e-10 | 7.2781e-09 | 6.1394e-09 | 2.9762e-10 | 7.872e-10 | 3.3642e-10 | 1.8627e-11 | 270143.906
360167.531 | 4.8902e-09 | 5.891e-09 | 1.6082e-10 | 7.2187e-09 | 6.0921e-09 | 3.0085e-10 | 7.891e-10 | 3.3369e-10 | 1.8856e-11 | 270156.062
360179.688 | 4.847e-09 | 5.9893e-09 | 1.5892e-10 | 7.1955e-09 | 6.0487e-09 | 2.9818e-10 | 7.8008e-10 | 3.3335e-10 | 1.8676e-11 | 270168.219
360191.875 | 4.869e-09 | 5.8736e-09 | 1.6074e-10 | 7.1781e-09 | 6.0981e-09 | 2.9874e-10 | 7.7622e-10 | 3.3131e-10 | 1.8675e-11 | 270180.406
360204.031 | 4.8402e-09 | 5.9095e-09 | 1.589e-10 | 7.2149e-09 | 6.0723e-09 | 3.0215e-10 | 7.8601e-10 | 3.3472e-10 | 1.8678e-11 | 270192.562
360216.188 | 4.8068e-09 | 5.8797e-09 | 1.6158e-10 | 7.1735e-09 | 6.1326e-09 | 2.9876e-10 | 7.7798e-10 | 3.3536e-10 | 1.8797e-11 | 270204.719
360228.375 | 4.844e-09 | 5.844e-09 | 1.5999e-10 | 7.2074e-09 | 6.102e-09 | 3.0225e-10 | 7.8671e-10 | 3.3838e-10 | 1.8909e-11 | 270216.906
360240.531 | 4.839e-09 | 5.874e-09 | 1.608e-10 | 7.16e-09 | 6.1018e-09 | 2.9776e-10 | 7.7419e-10 | 3.3899e-10 | 1.8919e-11 | 270229.062
360252.688 | 4.8545e-09 | 5.8143e-09 | 1.5929e-10 | 7.1634e-09 | 6.1269e-09 | 2.9634e-10 | 7.8396e-10 | 3.3572e-10 | 1.8787e-11 | 270241.219
360264.875 | 4.8907e-09 | 5.8477e-09 | 1.5976e-10 | 7.2626e-09 | 6.1205e-09 | 2.9839e-10 | 7.8545e-10 | 3.3929e-10 | 1.8828e-11 | 270253.406
360277.031 | 4.9249e-09 | 5.912e-09 | 1.6126e-10 | 7.2696e-09 | 6.0933e-09 | 2.9758e-10 | 7.858e-10 | 3.3735e-10 | 1.8899e-11 | 270265.562
360289.219 | 4.8924e-09 | 5.8456e-09 | 1.6237e-10 | 7.2628e-09 | 6.1952e-09 | 2.9955e-10 | 7.8243e-10 | 3.3766e-10 | 1.8996e-11 | 270277.75
360301.375 | 4.8156e-09 | 5.8797e-09 | 1.6077e-10 | 7.2315e-09 | 6.0723e-09 | 2.9977e-10 | 7.9542e-10 | 3.3284e-10 | 1.9025e-11 | 270289.906
360313.531 | 4.8103e-09 | 5.8564e-09 | 1.5918e-10 | 7.1939e-09 | 6.1145e-09 | 3.0138e-10 | 7.8274e-10 | 3.3741e-10 | 1.8682e-11 | 270302.062
360325.719 | 4.8495e-09 | 5.9476e-09 | 1.6165e-10 | 7.2474e-09 | 6.1613e-09 | 3.0094e-10 | 7.8895e-10 | 3.3491e-10 | 1.8851e-11 | 270314.25
360337.875 | 4.8508e-09 | 5.9725e-09 | 1.6146e-10 | 7.2683e-09 | 6.1533e-09 | 3.0041e-10 | 7.8107e-10 | 3.3305e-10 | 1.8558e-11 | 270326.406
360350.031 | 4.9262e-09 | 5.87e-09 | 1.6229e-10 | 7.196e-09 | 6.1899e-09 | 2.9911e-10 | 7.8206e-10 | 3.3795e-10 | 1.901e-11 | 270338.562
360362.219 | 4.9513e-09 | 5.8243e-09 | 1.5906e-10 | 7.1741e-09 | 6.0799e-09 | 3.0005e-10 | 7.8209e-10 | 3.3582e-10 | 1.8715e-11 | 270350.75
360374.375 | 4.8918e-09 | 5.8883e-09 | 1.5827e-10 | 7.1695e-09 | 6.1507e-09 | 2.9708e-10 | 7.8312e-10 | 3.3697e-10 | 1.861e-11 | 270362.906
360386.531 | 4.9265e-09 | 5.9069e-09 | 1.6059e-10 | 7.1401e-09 | 6.1611e-09 | 2.9456e-10 | 7.8496e-10 | 3.3135e-10 | 1.856e-11 | 270375.062
360398.719 | 4.8924e-09 | 5.905e-09 | 1.5882e-10 | 7.211e-09 | 6.09e-09 | 2.9778e-10 | 7.8362e-10 | 3.325e-10 | 1.8714e-11 | 270387.25
360410.875 | 4.9017e-09 | 5.8526e-09 | 1.6002e-10 | 7.1842e-09 | 6.0733e-09 | 2.9633e-10 | 7.816e-10 | 3.3432e-10 | 1.8792e-11 | 270399.406
360423.031 | 4.8789e-09 | 5.9195e-09 | 1.5989e-10 | 7.1874e-09 | 6.1015e-09 | 3.004e-10 | 7.792e-10 | 3.3139e-10 | 1.8596e-11 | 270411.562
360435.219 | 4.872e-09 | 5.8508e-09 | 1.6008e-10 | 7.2761e-09 | 6.1145e-09 | 3.0113e-10 | 7.8275e-10 | 3.328e-10 | 1.8912e-11 | 270423.75
360447.375 | 4.8603e-09 | 5.8916e-09 | 1.5929e-10 | 7.1658e-09 | 6.0998e-09 | 2.9704e-10 | 7.8613e-10 | 3.328e-10 | 1.8742e-11 | 270435.906
360459.531 | 4.8374e-09 | 5.8827e-09 | 1.5734e-10 | 7.2125e-09 | 6.1031e-09 | 2.9886e-10 | 7.7838e-10 | 3.3462e-10 | 1.8646e-11 | 270448.062
360471.719 | 4.8559e-09 | 5.8758e-09 | 1.578e-10 | 7.1563e-09 | 6.0665e-09 | 2.9826e-10 | 7.7036e-10 | 3.3287e-10 | 1.8785e-11 | 270460.25
360483.875 | 4.8412e-09 | 5.9192e-09 | 1.579e-10 | 7.1622e-09 | 6.0877e-09 | 2.9668e-10 | 7.863e-10 | 3.3291e-10 | 1.8805e-11 | 270472.406
360496.031 | 4.8902e-09 | 5.8747e-09 | 1.5994e-10 | 7.2037e-09 | 6.0062e-09 | 3.0081e-10 | 7.7094e-10 | 3.3244e-10 | 1.8565e-11 | 270484.562
360508.219 | 4.8715e-09 | 5.9337e-09 | 1.5948e-10 | 7.1294e-09 | 6.1126e-09 | 2.977e-10 | 7.7865e-10 | 3.3208e-10 | 1.8784e-11 | 270496.75
360520.375 | 4.9353e-09 | 5.8123e-09 | 1.5774e-10 | 7.1667e-09 | 6.0546e-09 | 3.0159e-10 | 7.7772e-10 | 3.3336e-10 | 1.8502e-11 | 270508.906
360532.531 | 4.8256e-09 | 5.8624e-09 | 1.6164e-10 | 7.2477e-09 | 6.1004e-09 | 2.9821e-10 | 7.7775e-10 | 3.3631e-10 | 1.8731e-11 | 270521.062
360544.719 | 4.8431e-09 | 5.8436e-09 | 1.5999e-10 | 7.1388e-09 | 6.0604e-09 | 2.9961e-10 | 7.8082e-10 | 3.3463e-10 | 1.8745e-11 | 270533.25
360556.875 | 4.9484e-09 | 5.9561e-09 | 1.5883e-10 | 7.1756e-09 | 6.0718e-09 | 2.9762e-10 | 7.7238e-10 | 3.3045e-10 | 1.8782e-11 | 270545.406
360569.031 | 4.9441e-09 | 5.9306e-09 | 1.5804e-10 | 7.2861e-09 | 6.0889e-09 | 2.977e-10 | 7.8442e-10 | 3.3438e-10 | 1.8571e-11 | 270557.562
360581.219 | 4.8799e-09 | 5.8446e-09 | 1.5926e-10 | 7.1716e-09 | 6.1091e-09 | 2.9828e-10 | 7.7709e-10 | 3.358e-10 | 1.8723e-11 | 270569.75
360593.375 | 4.8546e-09 | 5.8398e-09 | 1.5861e-10 | 7.2277e-09 | 6.0724e-09 | 2.9778e-10 | 7.8093e-10 | 3.3382e-10 | 1.8432e-11 | 270581.906
360605.531 | 4.8652e-09 | 5.8664e-09 | 1.6031e-10 | 7.1904e-09 | 6.0908e-09 | 2.9599e-10 | 7.7494e-10 | 3.3559e-10 | 1.8698e-11 | 270594.062
360617.719 | 4.894e-09 | 5.8443e-09 | 1.5957e-10 | 7.1787e-09 | 6.1036e-09 | 2.9632e-10 | 7.7859e-10 | 3.3433e-10 | 1.8662e-11 | 270606.25
360629.875 | 4.9019e-09 | 5.8132e-09 | 1.5856e-10 | 7.22e-09 | 6.1257e-09 | 3.0015e-10 | 7.8188e-10 | 3.3735e-10 | 1.8575e-11 | 270618.406
360642.063 | 4.8162e-09 | 5.876e-09 | 1.5942e-10 | 7.1533e-09 | 6.0871e-09 | 3.0039e-10 | 7.8518e-10 | 3.3236e-10 | 1.8723e-11 | 270630.594
360654.219 | 4.9077e-09 | 5.9075e-09 | 1.6061e-10 | 7.1965e-09 | 6.1181e-09 | 3.0123e-10 | 7.8454e-10 | 3.3134e-10 | 1.8781e-11 | 270642.75
360666.375 | 4.8684e-09 | 5.9356e-09 | 1.5989e-10 | 7.1561e-09 | 6.0898e-09 | 2.9572e-10 | 7.8969e-10 | 3.3438e-10 | 1.8623e-11 | 270654.906
360678.563 | 4.8391e-09 | 5.9366e-09 | 1.5926e-10 | 7.1486e-09 | 6.0671e-09 | 2.9733e-10 | 7.7504e-10 | 3.3073e-10 | 1.8802e-11 | 270667.094
360690.719 | 4.8867e-09 | 5.8834e-09 | 1.5876e-10 | 7.1619e-09 | 6.0815e-09 | 3.0079e-10 | 7.8315e-10 | 3.3078e-10 | 1.8741e-11 | 270679.25
360702.875 | 4.9046e-09 | 5.9149e-09 | 1.601e-10 | 7.226e-09 | 6.0643e-09 | 2.998e-10 | 7.8246e-10 | 3.3678e-10 | 1.8663e-11 | 270691.406
360715.063 | 4.8373e-09 | 5.7802e-09 | 1.6007e-10 | 7.1788e-09 | 6.1166e-09 | 2.9896e-10 | 7.8026e-10 | 3.3162e-10 | 1.8598e-11 | 270703.594
360727.219 | 4.8722e-09 | 5.8631e-09 | 1.6001e-10 | 7.2144e-09 | 6.0842e-09 | 2.9727e-10 | 7.7972e-10 | 3.3632e-10 | 1.8832e-11 | 270715.75
360739.375 | 4.8663e-09 | 5.8729e-09 | 1.5829e-10 | 7.1731e-09 | 6.0521e-09 | 3.0246e-10 | 7.9486e-10 | 3.3748e-10 | 1.8828e-11 | 270727.906
360751.563 | 4.8526e-09 | 5.8522e-09 | 1.5913e-10 | 7.2413e-09 | 6.125e-09 | 3.0103e-10 | 7.7839e-10 | 3.369e-10 | 1.8883e-11 | 270740.094
360763.719 | 4.9099e-09 | 5.8562e-09 | 1.5872e-10 | 7.3107e-09 | 6.0566e-09 | 2.9983e-10 | 7.7661e-10 | 3.3729e-10 | 1.882e-11 | 270752.25
360775.875 | 4.8689e-09 | 5.8861e-09 | 1.618e-10 | 7.2016e-09 | 6.0336e-09 | 2.9761e-10 | 7.8043e-10 | 3.3754e-10 | 1.8656e-11 | 270764.406
360788.063 | 4.8523e-09 | 5.9592e-09 | 1.5763e-10 | 7.2679e-09 | 6.062e-09 | 3.0045e-10 | 7.9082e-10 | 3.3406e-10 | 1.8831e-11 | 270776.594
360800.219 | 4.8464e-09 | 5.9156e-09 | 1.5943e-10 | 7.2344e-09 | 6.0854e-09 | 3.0112e-10 | 7.8147e-10 | 3.3612e-10 | 1.8819e-11 | 270788.75
360812.375 | 4.8786e-09 | 5.7936e-09 | 1.5886e-10 | 7.2873e-09 | 6.1243e-09 | 3.013e-10 | 7.8045e-10 | 3.3908e-10 | 1.8586e-11 | 270800.906
360824.563 | 4.9032e-09 | 5.9017e-09 | 1.5835e-10 | 7.2413e-09 | 6.0907e-09 | 3.0059e-10 | 7.7826e-10 | 3.3723e-10 | 1.8716e-11 | 270813.094
360836.719 | 4.8739e-09 | 5.8983e-09 | 1.6035e-10 | 7.1785e-09 | 6.154e-09 | 2.9797e-10 | 7.7661e-10 | 3.3594e-10 | 1.8662e-11 | 270825.25
360848.875 | 4.8358e-09 | 5.8713e-09 | 1.5837e-10 | 7.2858e-09 | 6.109e-09 | 2.9897e-10 | 7.8588e-10 | 3.36e-10 | 1.8744e-11 | 270837.406
360861.063 | 4.8505e-09 | 5.8574e-09 | 1.5998e-10 | 7.2092e-09 | 6.0669e-09 | 2.9616e-10 | 7.8984e-10 | 3.3792e-10 | 1.8714e-11 | 270849.594
360873.219 | 4.9323e-09 | 5.8321e-09 | 1.584e-10 | 7.2179e-09 | 6.1131e-09 | 2.9965e-10 | 7.8552e-10 | 3.3817e-10 | 1.878e-11 | 270861.75
360885.375 | 4.8216e-09 | 5.9394e-09 | 1.5968e-10 | 7.3017e-09 | 6.1739e-09 | 2.9986e-10 | 7.909e-10 | 3.3816e-10 | 1.8546e-11 | 270873.906
360897.563 | 4.9113e-09 | 5.882e-09 | 1.6043e-10 | 7.2795e-09 | 6.1145e-09 | 3.0083e-10 | 7.9879e-10 | 3.3945e-10 | 1.8906e-11 | 270886.094
360909.719 | 4.8814e-09 | 5.8506e-09 | 1.6233e-10 | 7.3015e-09 | 6.0794e-09 | 2.9955e-10 | 7.9137e-10 | 3.3669e-10 | 1.8699e-11 | 270898.25
360921.875 | 4.8882e-09 | 5.8228e-09 | 1.5929e-10 | 7.2213e-09 | 6.11e-09 | 2.9555e-10 | 7.8401e-10 | 3.3524e-10 | 1.8719e-11 | 270910.406
360934.063 | 4.9244e-09 | 5.8732e-09 | 1.6194e-10 | 7.165e-09 | 6.1697e-09 | 2.9621e-10 | 7.7709e-10 | 3.3641e-10 | 1.879e-11 | 270922.594
360946.219 | 4.9185e-09 | 5.806e-09 | 1.5957e-10 | 7.2147e-09 | 6.1206e-09 | 2.9994e-10 | 7.7624e-10 | 3.3687e-10 | 1.8832e-11 | 270934.75
360958.375 | 4.8915e-09 | 5.9178e-09 | 1.6006e-10 | 7.1558e-09 | 6.1032e-09 | 2.9893e-10 | 7.8462e-10 | 3.3383e-10 | 1.8694e-11 | 270946.906
360970.563 | 4.8934e-09 | 5.8684e-09 | 1.6029e-10 | 7.2363e-09 | 6.1093e-09 | 2.9735e-10 | 7.7947e-10 | 3.3723e-10 | 1.859e-11 | 270959.094
360982.719 | 4.8583e-09 | 5.8685e-09 | 1.6044e-10 | 7.2886e-09 | 6.0958e-09 | 2.9706e-10 | 7.7991e-10 | 3.377e-10 | 1.8852e-11 | 270971.25
360994.875 | 4.8444e-09 | 5.818e-09 | 1.5966e-10 | 7.2729e-09 | 6.0228e-09 | 3.0219e-10 | 7.818e-10 | 3.3697e-10 | 1.8895e-11 | 270983.406
361007.063 | 4.8945e-09 | 5.859e-09 | 1.6197e-10 | 7.1222e-09 | 6.0947e-09 | 2.9964e-10 | 7.7791e-10 | 3.328e-10 | 1.8875e-11 | 270995.594
361019.219 | 4.8522e-09 | 5.8709e-09 | 1.5991e-10 | 7.1983e-09 | 6.1446e-09 | 3.0025e-10 | 7.8171e-10 | 3.3323e-10 | 1.8779e-11 | 271007.75
361031.406 | 4.8105e-09 | 5.8972e-09 | 1.6102e-10 | 7.2713e-09 | 6.0913e-09 | 2.9925e-10 | 7.8437e-10 | 3.3452e-10 | 1.8671e-11 | 271019.937
361043.563 | 4.8667e-09 | 5.8354e-09 | 1.5908e-10 | 7.2617e-09 | 6.0846e-09 | 2.9843e-10 | 7.7682e-10 | 3.3527e-10 | 1.8819e-11 | 271032.094
361055.719 | 4.9121e-09 | 5.8994e-09 | 1.6187e-10 | 7.1679e-09 | 6.0752e-09 | 2.9996e-10 | 7.8978e-10 | 3.3712e-10 | 1.8695e-11 | 271044.25
361067.906 | 4.8495e-09 | 5.8684e-09 | 1.598e-10 | 7.2221e-09 | 6.0398e-09 | 2.9803e-10 | 7.8093e-10 | 3.3861e-10 | 1.8767e-11 | 271056.437
361080.063 | 4.9293e-09 | 5.9461e-09 | 1.6016e-10 | 7.2853e-09 | 6.0604e-09 | 2.9729e-10 | 7.8145e-10 | 3.39e-10 | 1.8581e-11 | 271068.594
361092.219 | 4.8061e-09 | 5.874e-09 | 1.6077e-10 | 7.3114e-09 | 6.0414e-09 | 2.9552e-10 | 7.84e-10 | 3.3647e-10 | 1.8766e-11 | 271080.75
361104.406 | 4.9071e-09 | 5.7955e-09 | 1.5975e-10 | 7.2416e-09 | 6.0982e-09 | 2.9962e-10 | 7.8059e-10 | 3.3467e-10 | 1.8864e-11 | 271092.937
361116.563 | 4.8932e-09 | 5.8256e-09 | 1.5784e-10 | 7.2477e-09 | 6.1103e-09 | 2.9611e-10 | 7.8766e-10 | 3.3482e-10 | 1.8696e-11 | 271105.094
361128.719 | 4.8619e-09 | 5.8633e-09 | 1.6034e-10 | 7.1987e-09 | 6.1123e-09 | 2.9959e-10 | 7.8215e-10 | 3.4272e-10 | 1.8906e-11 | 271117.25
361140.906 | 4.9121e-09 | 5.8258e-09 | 1.6046e-10 | 7.3108e-09 | 6.107e-09 | 3.0044e-10 | 7.792e-10 | 3.3807e-10 | 1.8654e-11 | 271129.437
361153.063 | 4.8938e-09 | 5.8746e-09 | 1.6043e-10 | 7.2676e-09 | 6.0651e-09 | 3.0096e-10 | 7.8487e-10 | 3.3452e-10 | 1.8669e-11 | 271141.594
361165.219 | 4.7851e-09 | 5.855e-09 | 1.6095e-10 | 7.2777e-09 | 6.0912e-09 | 2.9796e-10 | 7.8235e-10 | 3.3096e-10 | 1.8836e-11 | 271153.75
361177.406 | 4.823e-09 | 5.8797e-09 | 1.6036e-10 | 7.249e-09 | 6.0883e-09 | 2.9833e-10 | 7.8036e-10 | 3.3439e-10 | 1.8633e-11 | 271165.937
361189.563 | 4.795e-09 | 5.8489e-09 | 1.6216e-10 | 7.2234e-09 | 6.0833e-09 | 3.0278e-10 | 7.8011e-10 | 3.3305e-10 | 1.8581e-11 | 271178.094
361201.719 | 4.8388e-09 | 5.8847e-09 | 1.6113e-10 | 7.1986e-09 | 6.0842e-09 | 3.0058e-10 | 7.7703e-10 | 3.392e-10 | 1.9006e-11 | 271190.25
361213.906 | 4.8406e-09 | 5.8802e-09 | 1.5851e-10 | 7.2468e-09 | 6.0927e-09 | 2.9712e-10 | 7.8411e-10 | 3.3335e-10 | 1.865e-11 | 271202.437
361226.063 | 4.8598e-09 | 5.8516e-09 | 1.5965e-10 | 7.2115e-09 | 6.0798e-09 | 2.9967e-10 | 7.7901e-10 | 3.3339e-10 | 1.8993e-11 | 271214.594
361238.219 | 4.8546e-09 | 5.8699e-09 | 1.591e-10 | 7.3197e-09 | 6.1937e-09 | 2.9951e-10 | 7.8322e-10 | 3.3533e-10 | 1.906e-11 | 271226.75
361250.406 | 4.8231e-09 | 5.8412e-09 | 1.6073e-10 | 7.2215e-09 | 6.1059e-09 | 2.9538e-10 | 7.813e-10 | 3.353e-10 | 1.8616e-11 | 271238.937
361262.563 | 4.8881e-09 | 5.8436e-09 | 1.6077e-10 | 7.2233e-09 | 6.119e-09 | 2.9646e-10 | 7.8013e-10 | 3.3425e-10 | 1.9036e-11 | 271251.094
361274.719 | 4.8443e-09 | 5.9179e-09 | 1.6031e-10 | 7.2533e-09 | 6.1425e-09 | 2.9734e-10 | 7.8091e-10 | 3.3691e-10 | 1.8938e-11 | 271263.25
361286.906 | 4.8523e-09 | 5.9205e-09 | 1.6156e-10 | 7.2693e-09 | 6.1057e-09 | 2.9948e-10 | 7.781e-10 | 3.3475e-10 | 1.878e-11 | 271275.437
361299.063 | 4.8316e-09 | 5.915e-09 | 1.6014e-10 | 7.2636e-09 | 6.0487e-09 | 2.9951e-10 | 7.7182e-10 | 3.3352e-10 | 1.8699e-11 | 271287.594
361311.219 | 4.9102e-09 | 5.9525e-09 | 1.5953e-10 | 7.2157e-09 | 6.0785e-09 | 3.0007e-10 | 7.913e-10 | 3.3949e-10 | 1.8811e-11 | 271299.75
361323.406 | 4.8511e-09 | 5.8754e-09 | 1.5914e-10 | 7.2262e-09 | 6.135e-09 | 3.0133e-10 | 7.8014e-10 | 3.3925e-10 | 1.8936e-11 | 271311.937
361335.563 | 4.8404e-09 | 5.908e-09 | 1.6177e-10 | 7.2526e-09 | 6.0332e-09 | 2.9575e-10 | 7.8198e-10 | 3.3376e-10 | 1.8895e-11 | 271324.094
361347.719 | 4.7998e-09 | 5.8402e-09 | 1.6111e-10 | 7.2883e-09 | 6.1076e-09 | 3.0081e-10 | 7.9061e-10 | 3.3545e-10 | 1.8959e-11 | 271336.25
361359.906 | 4.8144e-09 | 5.8274e-09 | 1.61e-10 | 7.2276e-09 | 6.0626e-09 | 3.0018e-10 | 7.8687e-10 | 3.3576e-10 | 1.8829e-11 | 271348.437
361372.063 | 4.7824e-09 | 5.8365e-09 | 1.6068e-10 | 7.278e-09 | 6.187e-09 | 2.9957e-10 | 7.7973e-10 | 3.3747e-10 | 1.8777e-11 | 271360.594
361384.219 | 4.8625e-09 | 5.8262e-09 | 1.6074e-10 | 7.2645e-09 | 6.0273e-09 | 3.0124e-10 | 7.7878e-10 | 3.3863e-10 | 1.8932e-11 | 271372.75
361396.406 | 4.8394e-09 | 5.8555e-09 | 1.621e-10 | 7.2547e-09 | 6.0531e-09 | 3.0016e-10 | 7.8262e-10 | 3.3516e-10 | 1.8636e-11 | 271384.937
361408.563 | 4.8768e-09 | 5.8407e-09 | 1.6159e-10 | 7.1901e-09 | 6.1092e-09 | 2.9847e-10 | 7.857e-10 | 3.3875e-10 | 1.8708e-11 | 271397.094
361420.75 | 4.882e-09 | 5.9514e-09 | 1.5975e-10 | 7.0998e-09 | 6.095e-09 | 2.9834e-10 | 7.8168e-10 | 3.3807e-10 | 1.8754e-11 | 271409.281
361432.906 | 4.8387e-09 | 5.922e-09 | 1.6168e-10 | 7.2268e-09 | 6.0693e-09 | 2.9915e-10 | 7.8114e-10 | 3.386e-10 | 1.8737e-11 | 271421.437
361445.063 | 4.8179e-09 | 5.8729e-09 | 1.6113e-10 | 7.198e-09 | 6.1506e-09 | 2.9936e-10 | 7.8743e-10 | 3.3344e-10 | 1.8903e-11 | 271433.594
361457.25 | 4.8452e-09 | 5.7754e-09 | 1.6203e-10 | 7.2079e-09 | 6.0492e-09 | 2.9641e-10 | 7.8279e-10 | 3.36e-10 | 1.8692e-11 | 271445.781
361469.406 | 4.8577e-09 | 5.8688e-09 | 1.5908e-10 | 7.2836e-09 | 6.0436e-09 | 3.0052e-10 | 7.7939e-10 | 3.3553e-10 | 1.8637e-11 | 271457.937
361481.563 | 4.8547e-09 | 5.7886e-09 | 1.6116e-10 | 7.1965e-09 | 6.0315e-09 | 2.9927e-10 | 7.8063e-10 | 3.3852e-10 | 1.8851e-11 | 271470.094
361493.75 | 4.803e-09 | 5.8608e-09 | 1.598e-10 | 7.2054e-09 | 6.0747e-09 | 2.9695e-10 | 7.7111e-10 | 3.3364e-10 | 1.8534e-11 | 271482.281
361505.906 | 4.8779e-09 | 5.8816e-09 | 1.5955e-10 | 7.2178e-09 | 6.129e-09 | 2.979e-10 | 7.8199e-10 | 3.3255e-10 | 1.8654e-11 | 271494.437
361518.063 | 4.802e-09 | 5.7765e-09 | 1.6025e-10 | 7.2093e-09 | 6.0488e-09 | 3.0225e-10 | 7.8257e-10 | 3.3708e-10 | 1.8712e-11 | 271506.594
361530.25 | 4.8845e-09 | 5.9019e-09 | 1.6009e-10 | 7.2689e-09 | 6.0691e-09 | 3.0082e-10 | 7.8406e-10 | 3.3903e-10 | 1.8635e-11 | 271518.781
361542.406 | 4.8181e-09 | 5.8778e-09 | 1.6048e-10 | 7.2983e-09 | 6.0751e-09 | 2.9912e-10 | 7.8517e-10 | 3.3191e-10 | 1.8622e-11 | 271530.937
361554.563 | 4.8133e-09 | 5.8954e-09 | 1.5985e-10 | 7.1982e-09 | 6.1254e-09 | 2.9903e-10 | 7.8178e-10 | 3.3513e-10 | 1.8682e-11 | 271543.094
361566.75 | 4.8598e-09 | 5.8375e-09 | 1.6015e-10 | 7.227e-09 | 6.0547e-09 | 2.9398e-10 | 7.7273e-10 | 3.3173e-10 | 1.8717e-11 | 271555.281
361578.906 | 4.8438e-09 | 5.8675e-09 | 1.5944e-10 | 7.2111e-09 | 6.1317e-09 | 2.9832e-10 | 7.7803e-10 | 3.3479e-10 | 1.9033e-11 | 271567.437
361591.063 | 4.825e-09 | 5.8726e-09 | 1.6081e-10 | 7.191e-09 | 6.1271e-09 | 2.9915e-10 | 7.8125e-10 | 3.343e-10 | 1.8959e-11 | 271579.594
361603.25 | 4.8016e-09 | 5.9266e-09 | 1.6012e-10 | 7.2207e-09 | 6.0366e-09 | 3.009e-10 | 7.7571e-10 | 3.3458e-10 | 1.8598e-11 | 271591.781
361615.406 | 4.7769e-09 | 5.8734e-09 | 1.5887e-10 | 7.1311e-09 | 6.031e-09 | 2.9769e-10 | 7.9016e-10 | 3.3202e-10 | 1.8745e-11 | 271603.937
361627.563 | 4.8015e-09 | 5.7918e-09 | 1.6101e-10 | 7.2166e-09 | 6.0154e-09 | 2.9591e-10 | 7.8513e-10 | 3.3409e-10 | 1.8607e-11 | 271616.094
361639.75 | 4.8397e-09 | 5.8299e-09 | 1.5821e-10 | 7.1775e-09 | 6.0909e-09 | 3.0255e-10 | 7.9175e-10 | 3.3076e-10 | 1.845e-11 | 271628.281
361651.906 | 4.8032e-09 | 5.9055e-09 | 1.5932e-10 | 7.1524e-09 | 6.0993e-09 | 2.9584e-10 | 7.7115e-10 | 3.3537e-10 | 1.8606e-11 | 271640.437
361664.063 | 4.8188e-09 | 5.8451e-09 | 1.5913e-10 | 7.1896e-09 | 6.0042e-09 | 2.9569e-10 | 7.8161e-10 | 3.3543e-10 | 1.8675e-11 | 271652.594
361676.25 | 4.836e-09 | 5.8356e-09 | 1.5874e-10 | 7.0576e-09 | 6.0036e-09 | 2.9803e-10 | 7.7566e-10 | 3.3883e-10 | 1.8773e-11 | 271664.781
361688.406 | 4.849e-09 | 5.8452e-09 | 1.5909e-10 | 7.1595e-09 | 6.0589e-09 | 2.9718e-10 | 7.7805e-10 | 3.363e-10 | 1.8468e-11 | 271676.937
361700.563 | 4.7624e-09 | 5.7752e-09 | 1.6081e-10 | 7.2323e-09 | 6.1376e-09 | 2.9531e-10 | 7.8807e-10 | 3.3272e-10 | 1.8489e-11 | 271689.094
361712.75 | 4.8432e-09 | 5.8527e-09 | 1.5819e-10 | 7.2381e-09 | 6.033e-09 | 2.974e-10 | 7.7617e-10 | 3.3336e-10 | 1.8571e-11 | 271701.281
361724.906 | 4.8608e-09 | 5.8422e-09 | 1.5795e-10 | 7.1017e-09 | 6.0665e-09 | 2.9646e-10 | 7.7841e-10 | 3.2949e-10 | 1.8824e-11 | 271713.437
361737.063 | 4.807e-09 | 5.8086e-09 | 1.5633e-10 | 7.1667e-09 | 6.0114e-09 | 2.9799e-10 | 7.8099e-10 | 3.3417e-10 | 1.8834e-11 | 271725.594
361749.25 | 4.8284e-09 | 5.8719e-09 | 1.5759e-10 | 7.073e-09 | 6.0439e-09 | 2.9842e-10 | 7.7943e-10 | 3.3465e-10 | 1.8379e-11 | 271737.781
361761.406 | 4.8401e-09 | 5.8244e-09 | 1.6112e-10 | 7.1473e-09 | 6.0063e-09 | 2.9941e-10 | 7.7817e-10 | 3.3402e-10 | 1.8603e-11 | 271749.937
361773.563 | 4.8138e-09 | 5.8872e-09 | 1.5967e-10 | 7.2259e-09 | 6.0619e-09 | 2.9843e-10 | 7.8308e-10 | 3.3283e-10 | 1.8651e-11 | 271762.094
361785.75 | 4.8449e-09 | 5.8988e-09 | 1.6092e-10 | 7.1391e-09 | 6.0212e-09 | 2.9846e-10 | 7.7739e-10 | 3.3248e-10 | 1.8834e-11 | 271774.281
361797.906 | 4.8473e-09 | 5.8558e-09 | 1.6008e-10 | 7.2083e-09 | 6.0562e-09 | 2.9741e-10 | 7.7838e-10 | 3.3306e-10 | 1.8778e-11 | 271786.437
361810.094 | 4.8229e-09 | 5.839e-09 | 1.5859e-10 | 7.2105e-09 | 6.0488e-09 | 2.9795e-10 | 7.7099e-10 | 3.3183e-10 | 1.8506e-11 | 271798.625
361822.25 | 4.798e-09 | 5.8482e-09 | 1.5944e-10 | 7.1849e-09 | 6.0752e-09 | 2.9825e-10 | 7.6872e-10 | 3.3973e-10 | 1.88e-11 | 271810.781
361834.406 | 4.9018e-09 | 5.8434e-09 | 1.5637e-10 | 7.1292e-09 | 6.0687e-09 | 2.9953e-10 | 7.7709e-10 | 3.3251e-10 | 1.8462e-11 | 271822.937
361846.594 | 4.8162e-09 | 5.8275e-09 | 1.5817e-10 | 7.1155e-09 | 5.9872e-09 | 2.9852e-10 | 7.8353e-10 | 3.3246e-10 | 1.849e-11 | 271835.125
361858.75 | 4.8293e-09 | 5.852e-09 | 1.5758e-10 | 7.2231e-09 | 6.0988e-09 | 2.992e-10 | 7.7777e-10 | 3.3274e-10 | 1.8725e-11 | 271847.281
361870.906 | 4.8735e-09 | 5.8623e-09 | 1.6086e-10 | 7.172e-09 | 6.0888e-09 | 2.987e-10 | 7.7928e-10 | 3.3593e-10 | 1.8776e-11 | 271859.437
361883.094 | 4.7984e-09 | 5.8808e-09 | 1.602e-10 | 7.2227e-09 | 6.0764e-09 | 3.0027e-10 | 7.7379e-10 | 3.3227e-10 | 1.8809e-11 | 271871.625
361895.25 | 4.8654e-09 | 5.7902e-09 | 1.5979e-10 | 7.0786e-09 | 6.0819e-09 | 3.0119e-10 | 7.7721e-10 | 3.3152e-10 | 1.8791e-11 | 271883.781
361907.406 | 4.7938e-09 | 5.8622e-09 | 1.5923e-10 | 7.104e-09 | 6.0922e-09 | 3.0095e-10 | 7.7919e-10 | 3.3191e-10 | 1.8531e-11 | 271895.937
361919.594 | 4.8397e-09 | 5.7931e-09 | 1.593e-10 | 7.1472e-09 | 6.0371e-09 | 2.929e-10 | 7.8072e-10 | 3.3194e-10 | 1.8559e-11 | 271908.125
361931.75 | 4.8133e-09 | 5.8842e-09 | 1.5883e-10 | 7.2148e-09 | 6.0829e-09 | 2.9514e-10 | 7.7068e-10 | 3.3474e-10 | 1.8752e-11 | 271920.281
361943.906 | 4.8391e-09 | 5.8233e-09 | 1.5888e-10 | 7.1644e-09 | 6.0507e-09 | 2.9834e-10 | 7.7365e-10 | 3.3335e-10 | 1.8548e-11 | 271932.437
361956.094 | 4.8387e-09 | 5.8162e-09 | 1.6105e-10 | 7.1886e-09 | 6.0691e-09 | 2.9747e-10 | 7.6049e-10 | 3.3276e-10 | 1.8714e-11 | 271944.625
361968.25 | 4.815e-09 | 5.7963e-09 | 1.6031e-10 | 7.0938e-09 | 6.0605e-09 | 2.9732e-10 | 7.7332e-10 | 3.3121e-10 | 1.8644e-11 | 271956.781
361980.406 | 4.8155e-09 | 5.8348e-09 | 1.5971e-10 | 7.1619e-09 | 6.0439e-09 | 2.9746e-10 | 7.6798e-10 | 3.3155e-10 | 1.8709e-11 | 271968.937
361992.594 | 4.8239e-09 | 5.8265e-09 | 1.5932e-10 | 7.1173e-09 | 6.0778e-09 | 2.9285e-10 | 7.7231e-10 | 3.284e-10 | 1.8521e-11 | 271981.125
362004.75 | 4.7784e-09 | 5.8008e-09 | 1.5932e-10 | 7.1079e-09 | 6.0137e-09 | 2.9501e-10 | 7.6958e-10 | 3.3115e-10 | 1.8528e-11 | 271993.281
362016.906 | 4.8079e-09 | 5.8488e-09 | 1.5867e-10 | 7.2262e-09 | 6.0304e-09 | 2.9643e-10 | 7.7287e-10 | 3.3001e-10 | 1.8502e-11 | 272005.437
362029.094 | 4.7906e-09 | 5.8563e-09 | 1.5904e-10 | 7.1613e-09 | 6.1093e-09 | 3.0016e-10 | 7.7965e-10 | 3.3047e-10 | 1.8668e-11 | 272017.625
362041.25 | 4.8244e-09 | 5.8989e-09 | 1.6092e-10 | 7.1255e-09 | 6.0478e-09 | 2.9739e-10 | 7.6799e-10 | 3.3033e-10 | 1.849e-11 | 272029.781
362053.406 | 4.797e-09 | 5.828e-09 | 1.5865e-10 | 7.1229e-09 | 6.0468e-09 | 2.9868e-10 | 7.7546e-10 | 3.3205e-10 | 1.8439e-11 | 272041.937
362065.594 | 4.8286e-09 | 5.8338e-09 | 1.5881e-10 | 7.1153e-09 | 6.0204e-09 | 2.966e-10 | 7.7918e-10 | 3.2894e-10 | 1.8737e-11 | 272054.125
362077.75 | 4.8045e-09 | 5.8012e-09 | 1.6023e-10 | 7.096e-09 | 6.0935e-09 | 2.9867e-10 | 7.7484e-10 | 3.3126e-10 | 1.884e-11 | 272066.281
362089.906 | 4.8603e-09 | 5.8127e-09 | 1.5922e-10 | 7.1296e-09 | 6.0273e-09 | 2.9726e-10 | 7.794e-10 | 3.3022e-10 | 1.8854e-11 | 272078.437
362102.094 | 4.8419e-09 | 5.7716e-09 | 1.5807e-10 | 7.1252e-09 | 6.0003e-09 | 2.9686e-10 | 7.6597e-10 | 3.2913e-10 | 1.8486e-11 | 272090.625
362114.25 | 4.818e-09 | 5.8784e-09 | 1.5731e-10 | 7.0689e-09 | 6.0646e-09 | 2.9855e-10 | 7.7012e-10 | 3.2966e-10 | 1.856e-11 | 272102.781
362126.406 | 4.7998e-09 | 5.7581e-09 | 1.5734e-10 | 7.0957e-09 | 6.0388e-09 | 2.9651e-10 | 7.7575e-10 | 3.2775e-10 | 1.856e-11 | 272114.937
362138.594 | 4.8407e-09 | 5.8367e-09 | 1.5745e-10 | 7.0308e-09 | 6.0123e-09 | 2.9532e-10 | 7.6656e-10 | 3.306e-10 | 1.8557e-11 | 272127.125
362150.75 | 4.7588e-09 | 5.7753e-09 | 1.5731e-10 | 7.0077e-09 | 6.0834e-09 | 2.9735e-10 | 7.6945e-10 | 3.3092e-10 | 1.8452e-11 | 272139.281
362162.938 | 4.7565e-09 | 5.8288e-09 | 1.5891e-10 | 7.052e-09 | 6.0128e-09 | 2.9384e-10 | 7.6578e-10 | 3.2895e-10 | 1.8719e-11 | 272151.469
362175.094 | 4.8556e-09 | 5.8115e-09 | 1.5803e-10 | 7.0434e-09 | 6.0144e-09 | 2.9522e-10 | 7.6803e-10 | 3.3029e-10 | 1.863e-11 | 272163.625
362187.25 | 4.8146e-09 | 5.8508e-09 | 1.5949e-10 | 7.0385e-09 | 5.9881e-09 | 2.9874e-10 | 7.6298e-10 | 3.2762e-10 | 1.8461e-11 | 272175.781
362199.438 | 4.7914e-09 | 5.8799e-09 | 1.5643e-10 | 7.0601e-09 | 6.0147e-09 | 2.9548e-10 | 7.6557e-10 | 3.2597e-10 | 1.8444e-11 | 272187.969
362211.594 | 4.8086e-09 | 5.8177e-09 | 1.5881e-10 | 7.0409e-09 | 6.032e-09 | 2.9846e-10 | 7.7242e-10 | 3.2951e-10 | 1.8643e-11 | 272200.125
362223.75 | 4.7729e-09 | 5.9065e-09 | 1.5824e-10 | 7.0295e-09 | 6.024e-09 | 2.9841e-10 | 7.8044e-10 | 3.3039e-10 | 1.8524e-11 | 272212.281
362235.938 | 4.7973e-09 | 5.8256e-09 | 1.5699e-10 | 7.1627e-09 | 6.0518e-09 | 2.9451e-10 | 7.7583e-10 | 3.3162e-10 | 1.8772e-11 | 272224.469
362248.094 | 4.8242e-09 | 5.9345e-09 | 1.5807e-10 | 7.1511e-09 | 6.0552e-09 | 2.9571e-10 | 7.8089e-10 | 3.2681e-10 | 1.8591e-11 | 272236.625
362260.25 | 4.7868e-09 | 5.8672e-09 | 1.5985e-10 | 7.0913e-09 | 6.1225e-09 | 2.9721e-10 | 7.7523e-10 | 3.3056e-10 | 1.8568e-11 | 272248.781
362272.438 | 4.8237e-09 | 5.7977e-09 | 1.5855e-10 | 7.0956e-09 | 6.0333e-09 | 2.9814e-10 | 7.6975e-10 | 3.3194e-10 | 1.8464e-11 | 272260.969
362284.594 | 4.8624e-09 | 5.8072e-09 | 1.6044e-10 | 7.1183e-09 | 6.1161e-09 | 3.0014e-10 | 7.7358e-10 | 3.3389e-10 | 1.8768e-11 | 272273.125
362296.75 | 4.8238e-09 | 5.874e-09 | 1.5972e-10 | 7.1807e-09 | 6.0371e-09 | 2.9945e-10 | 7.8117e-10 | 3.3076e-10 | 1.8558e-11 | 272285.281
362308.938 | 4.7892e-09 | 5.8216e-09 | 1.5894e-10 | 7.096e-09 | 6.1401e-09 | 2.9753e-10 | 7.7369e-10 | 3.2991e-10 | 1.8455e-11 | 272297.469
362321.094 | 4.8086e-09 | 5.8448e-09 | 1.6046e-10 | 7.1368e-09 | 6.06e-09 | 3.0012e-10 | 7.742e-10 | 3.2981e-10 | 1.8636e-11 | 272309.625
362333.25 | 4.8e-09 | 5.7782e-09 | 1.6028e-10 | 7.1846e-09 | 6.0667e-09 | 2.9374e-10 | 7.7986e-10 | 3.3216e-10 | 1.8747e-11 | 272321.781
362345.438 | 4.8579e-09 | 5.8614e-09 | 1.5863e-10 | 7.2016e-09 | 6.0917e-09 | 2.9554e-10 | 7.7875e-10 | 3.2997e-10 | 1.8634e-11 | 272333.969
362357.594 | 4.824e-09 | 5.8513e-09 | 1.5954e-10 | 7.1718e-09 | 6.1213e-09 | 2.9767e-10 | 7.7816e-10 | 3.3213e-10 | 1.8739e-11 | 272346.125
362369.75 | 4.825e-09 | 5.8549e-09 | 1.5939e-10 | 7.0543e-09 | 6.0597e-09 | 2.9665e-10 | 7.7561e-10 | 3.2576e-10 | 1.8357e-11 | 272358.281
362381.938 | 4.8126e-09 | 5.8529e-09 | 1.6169e-10 | 7.2348e-09 | 6.0511e-09 | 2.9566e-10 | 7.7588e-10 | 3.3533e-10 | 1.846e-11 | 272370.469
362394.094 | 4.8055e-09 | 5.8109e-09 | 1.5897e-10 | 7.0932e-09 | 6.1008e-09 | 2.9821e-10 | 7.7458e-10 | 3.319e-10 | 1.8573e-11 | 272382.625
362406.25 | 4.8316e-09 | 5.796e-09 | 1.6036e-10 | 7.0934e-09 | 6.1455e-09 | 2.9705e-10 | 7.8007e-10 | 3.2631e-10 | 1.8886e-11 | 272394.781
362418.438 | 4.7997e-09 | 5.8762e-09 | 1.5857e-10 | 7.1019e-09 | 6.0931e-09 | 2.9854e-10 | 7.7492e-10 | 3.3192e-10 | 1.8597e-11 | 272406.969
362430.594 | 4.8127e-09 | 5.8918e-09 | 1.5952e-10 | 7.127e-09 | 6.0859e-09 | 2.9814e-10 | 7.7603e-10 | 3.3457e-10 | 1.8637e-11 | 272419.125
362442.75 | 4.8988e-09 | 5.8438e-09 | 1.5947e-10 | 7.1618e-09 | 6.0442e-09 | 2.979e-10 | 7.7357e-10 | 3.2879e-10 | 1.9053e-11 | 272431.281
362454.938 | 4.8364e-09 | 5.7905e-09 | 1.6075e-10 | 7.1675e-09 | 6.0304e-09 | 2.9668e-10 | 7.7246e-10 | 3.3161e-10 | 1.8769e-11 | 272443.469
362467.094 | 4.8273e-09 | 5.9024e-09 | 1.5916e-10 | 7.1322e-09 | 6.1208e-09 | 2.9601e-10 | 7.6889e-10 | 3.2815e-10 | 1.875e-11 | 272455.625
362479.25 | 4.8308e-09 | 5.8493e-09 | 1.589e-10 | 7.0385e-09 | 6.076e-09 | 2.9915e-10 | 7.7656e-10 | 3.3074e-10 | 1.8498e-11 | 272467.781
362491.438 | 4.824e-09 | 5.9033e-09 | 1.6092e-10 | 7.0977e-09 | 6.0461e-09 | 3.0061e-10 | 7.825e-10 | 3.2962e-10 | 1.8494e-11 | 272479.969
362503.594 | 4.8752e-09 | 5.8838e-09 | 1.5868e-10 | 7.1172e-09 | 6.0538e-09 | 2.969e-10 | 7.8163e-10 | 3.3142e-10 | 1.8651e-11 | 272492.125
362515.75 | 4.815e-09 | 5.8815e-09 | 1.5822e-10 | 7.0862e-09 | 6.0258e-09 | 2.988e-10 | 7.6908e-10 | 3.2972e-10 | 1.8496e-11 | 272504.281
362527.938 | 4.8454e-09 | 5.8441e-09 | 1.5915e-10 | 7.0459e-09 | 6.0367e-09 | 2.9671e-10 | 7.7069e-10 | 3.2975e-10 | 1.8408e-11 | 272516.469
362540.094 | 4.8116e-09 | 5.8205e-09 | 1.5793e-10 | 7.0536e-09 | 5.9829e-09 | 2.962e-10 | 7.8268e-10 | 3.3366e-10 | 1.8356e-11 | 272528.625
362552.281 | 4.7946e-09 | 5.8421e-09 | 1.5809e-10 | 7.1042e-09 | 6.0607e-09 | 2.9244e-10 | 7.6465e-10 | 3.307e-10 | 1.8699e-11 | 272540.812
362564.438 | 4.8344e-09 | 5.814e-09 | 1.584e-10 | 7.0234e-09 | 6.0223e-09 | 2.9831e-10 | 7.6707e-10 | 3.2793e-10 | 1.8706e-11 | 272552.969
362576.594 | 4.8205e-09 | 5.7918e-09 | 1.5808e-10 | 7.1335e-09 | 6.0053e-09 | 2.9872e-10 | 7.7239e-10 | 3.311e-10 | 1.8439e-11 | 272565.125
362588.781 | 4.7814e-09 | 5.8373e-09 | 1.5773e-10 | 7.1459e-09 | 5.9695e-09 | 2.9347e-10 | 7.7238e-10 | 3.2632e-10 | 1.8602e-11 | 272577.312
362600.938 | 4.7925e-09 | 5.835e-09 | 1.5573e-10 | 7.1133e-09 | 6.0063e-09 | 2.9485e-10 | 7.7167e-10 | 3.286e-10 | 1.8545e-11 | 272589.469
362613.094 | 4.8082e-09 | 5.8163e-09 | 1.556e-10 | 7.1431e-09 | 6.0137e-09 | 2.9625e-10 | 7.7239e-10 | 3.3054e-10 | 1.8318e-11 | 272601.625
362625.281 | 4.806e-09 | 5.8507e-09 | 1.5709e-10 | 7.1306e-09 | 6.0056e-09 | 2.9481e-10 | 7.6534e-10 | 3.2746e-10 | 1.8704e-11 | 272613.812
362637.438 | 4.819e-09 | 5.8739e-09 | 1.5694e-10 | 7.0685e-09 | 6.0915e-09 | 2.9478e-10 | 7.7112e-10 | 3.2623e-10 | 1.87e-11 | 272625.969
362649.594 | 4.8189e-09 | 5.799e-09 | 1.5888e-10 | 7.0622e-09 | 6.0315e-09 | 2.9342e-10 | 7.6565e-10 | 3.2994e-10 | 1.8596e-11 | 272638.125
362661.781 | 4.7961e-09 | 5.8239e-09 | 1.5776e-10 | 6.9714e-09 | 6.0011e-09 | 2.9694e-10 | 7.7082e-10 | 3.2664e-10 | 1.831e-11 | 272650.312
362673.938 | 4.8424e-09 | 5.809e-09 | 1.5826e-10 | 7.1289e-09 | 6.0097e-09 | 2.9861e-10 | 7.65e-10 | 3.2849e-10 | 1.8759e-11 | 272662.469
362686.094 | 4.7306e-09 | 5.821e-09 | 1.5822e-10 | 7.1058e-09 | 5.9186e-09 | 2.9542e-10 | 7.6767e-10 | 3.2812e-10 | 1.8402e-11 | 272674.625
362698.281 | 4.8607e-09 | 5.7034e-09 | 1.5659e-10 | 7.0865e-09 | 6.0764e-09 | 2.9616e-10 | 7.5913e-10 | 3.3015e-10 | 1.8757e-11 | 272686.812
362710.438 | 4.793e-09 | 5.8543e-09 | 1.5788e-10 | 7.0542e-09 | 5.9869e-09 | 2.9589e-10 | 7.5607e-10 | 3.3188e-10 | 1.8567e-11 | 272698.969
362722.594 | 4.7079e-09 | 5.7701e-09 | 1.5626e-10 | 7.0558e-09 | 5.9376e-09 | 2.9753e-10 | 7.6639e-10 | 3.2518e-10 | 1.839e-11 | 272711.125
362734.781 | 4.7935e-09 | 5.8106e-09 | 1.5679e-10 | 7.0256e-09 | 6.0256e-09 | 2.9604e-10 | 7.6811e-10 | 3.3238e-10 | 1.8547e-11 | 272723.312
362746.938 | 4.7877e-09 | 5.9025e-09 | 1.5873e-10 | 7.1006e-09 | 6.0071e-09 | 2.9754e-10 | 7.6862e-10 | 3.2605e-10 | 1.8551e-11 | 272735.469
362759.094 | 4.8491e-09 | 5.8814e-09 | 1.5846e-10 | 7.133e-09 | 6.1008e-09 | 2.9818e-10 | 7.6383e-10 | 3.3026e-10 | 1.8596e-11 | 272747.625
362771.281 | 4.882e-09 | 5.7895e-09 | 1.5783e-10 | 7.1383e-09 | 6.0258e-09 | 2.9518e-10 | 7.7e-10 | 3.3294e-10 | 1.848e-11 | 272759.812
362783.438 | 4.813e-09 | 5.8452e-09 | 1.5858e-10 | 7.1137e-09 | 6.009e-09 | 2.9717e-10 | 7.7091e-10 | 3.3001e-10 | 1.8622e-11 | 272771.969
362795.594 | 4.8312e-09 | 5.8096e-09 | 1.5695e-10 | 7.0905e-09 | 6.0737e-09 | 2.9797e-10 | 7.6155e-10 | 3.2902e-10 | 1.8534e-11 | 272784.125
362807.781 | 4.8076e-09 | 5.8302e-09 | 1.5685e-10 | 7.0672e-09 | 6.0168e-09 | 2.9845e-10 | 7.7261e-10 | 3.2704e-10 | 1.8398e-11 | 272796.312
362819.938 | 4.8018e-09 | 5.8021e-09 | 1.5722e-10 | 7.1573e-09 | 6.0238e-09 | 2.9937e-10 | 7.6979e-10 | 3.2978e-10 | 1.8324e-11 | 272808.469
362832.094 | 4.808e-09 | 5.7618e-09 | 1.5727e-10 | 7.0611e-09 | 6.117e-09 | 2.9343e-10 | 7.6324e-10 | 3.3095e-10 | 1.8487e-11 | 272820.625
362844.281 | 4.8129e-09 | 5.7656e-09 | 1.573e-10 | 7.1302e-09 | 6.0241e-09 | 2.9534e-10 | 7.7723e-10 | 3.33e-10 | 1.8572e-11 | 272832.812
362856.438 | 4.7889e-09 | 5.8416e-09 | 1.5606e-10 | 7.0676e-09 | 6.0578e-09 | 2.9655e-10 | 7.6611e-10 | 3.3157e-10 | 1.8431e-11 | 272844.969
362868.594 | 4.8156e-09 | 5.8031e-09 | 1.5734e-10 | 7.0707e-09 | 6.0234e-09 | 2.9408e-10 | 7.7405e-10 | 3.3058e-10 | 1.8592e-11 | 272857.125
362880.781 | 4.8336e-09 | 5.8705e-09 | 1.5717e-10 | 7.0844e-09 | 6.0632e-09 | 2.9559e-10 | 7.7112e-10 | 3.299e-10 | 1.8425e-11 | 272869.312
362892.938 | 4.7905e-09 | 5.8218e-09 | 1.5716e-10 | 7.1351e-09 | 6.0756e-09 | 2.9358e-10 | 7.7101e-10 | 3.2487e-10 | 1.8381e-11 | 272881.469
362905.094 | 4.8518e-09 | 5.8177e-09 | 1.6049e-10 | 7.0948e-09 | 6.0344e-09 | 2.9579e-10 | 7.6733e-10 | 3.3004e-10 | 1.857e-11 | 272893.625
362917.281 | 4.8342e-09 | 5.7929e-09 | 1.5649e-10 | 7.0124e-09 | 6.0087e-09 | 2.9423e-10 | 7.7791e-10 | 3.2966e-10 | 1.8645e-11 | 272905.812
362929.438 | 4.7752e-09 | 5.9296e-09 | 1.5877e-10 | 7.0772e-09 | 5.9964e-09 | 2.9493e-10 | 7.6447e-10 | 3.2792e-10 | 1.8599e-11 | 272917.969
362941.625 | 4.7828e-09 | 5.8643e-09 | 1.5867e-10 | 7.0736e-09 | 6.0377e-09 | 2.9762e-10 | 7.6717e-10 | 3.2887e-10 | 1.8765e-11 | 272930.156
362953.781 | 4.8039e-09 | 5.84e-09 | 1.5707e-10 | 7.0338e-09 | 6.0447e-09 | 2.9596e-10 | 7.7089e-10 | 3.2638e-10 | 1.8398e-11 | 272942.312
362965.938 | 4.8406e-09 | 5.8506e-09 | 1.5809e-10 | 7.0616e-09 | 6.0465e-09 | 2.9362e-10 | 7.6876e-10 | 3.3208e-10 | 1.88e-11 | 272954.469
362978.125 | 4.8522e-09 | 5.8194e-09 | 1.6114e-10 | 7.1452e-09 | 6.0157e-09 | 2.9741e-10 | 7.6647e-10 | 3.3374e-10 | 1.8527e-11 | 272966.656
362990.281 | 4.7591e-09 | 5.8224e-09 | 1.5728e-10 | 7.1325e-09 | 5.9934e-09 | 2.9783e-10 | 7.8374e-10 | 3.3412e-10 | 1.8542e-11 | 272978.812
363002.438 | 4.8178e-09 | 5.7709e-09 | 1.5791e-10 | 7.1165e-09 | 6.0417e-09 | 2.9695e-10 | 7.6357e-10 | 3.311e-10 | 1.8849e-11 | 272990.969
363014.625 | 4.8179e-09 | 5.8063e-09 | 1.5803e-10 | 7.1085e-09 | 6.1185e-09 | 2.9747e-10 | 7.7073e-10 | 3.2679e-10 | 1.877e-11 | 273003.156
363026.781 | 4.7651e-09 | 5.8087e-09 | 1.5768e-10 | 7.1128e-09 | 5.9713e-09 | 2.9708e-10 | 7.676e-10 | 3.3032e-10 | 1.8527e-11 | 273015.312
363038.938 | 4.8225e-09 | 5.7956e-09 | 1.5859e-10 | 7.0522e-09 | 6.0193e-09 | 2.9576e-10 | 7.7773e-10 | 3.2547e-10 | 1.8449e-11 | 273027.469
363051.125 | 4.8277e-09 | 5.8096e-09 | 1.5857e-10 | 7.0992e-09 | 6.0767e-09 | 2.9996e-10 | 7.6912e-10 | 3.3301e-10 | 1.8585e-11 | 273039.656
363063.281 | 4.8523e-09 | 5.862e-09 | 1.5743e-10 | 7.1227e-09 | 6.1214e-09 | 2.983e-10 | 7.7719e-10 | 3.3011e-10 | 1.8657e-11 | 273051.812
363075.438 | 4.8378e-09 | 5.8725e-09 | 1.6e-10 | 7.1716e-09 | 6.0782e-09 | 2.9832e-10 | 7.7123e-10 | 3.3182e-10 | 1.872e-11 | 273063.969
363087.625 | 4.8026e-09 | 5.8465e-09 | 1.594e-10 | 7.0924e-09 | 6.0705e-09 | 2.9897e-10 | 7.7363e-10 | 3.3359e-10 | 1.8632e-11 | 273076.156
363099.781 | 4.7896e-09 | 5.8845e-09 | 1.6023e-10 | 7.0416e-09 | 6.0773e-09 | 2.9812e-10 | 7.722e-10 | 3.2949e-10 | 1.8636e-11 | 273088.312
363111.938 | 4.8742e-09 | 5.8111e-09 | 1.5841e-10 | 7.1654e-09 | 6.0575e-09 | 2.9823e-10 | 7.7066e-10 | 3.2981e-10 | 1.8372e-11 | 273100.469
363124.125 | 4.7975e-09 | 5.8383e-09 | 1.5983e-10 | 7.0753e-09 | 6.0466e-09 | 2.9817e-10 | 7.7236e-10 | 3.3379e-10 | 1.8745e-11 | 273112.656
363136.281 | 4.8218e-09 | 5.8402e-09 | 1.6e-10 | 7.2074e-09 | 6.0755e-09 | 2.9704e-10 | 7.6832e-10 | 3.3684e-10 | 1.8765e-11 | 273124.812
363148.438 | 4.8269e-09 | 5.8989e-09 | 1.6002e-10 | 7.0434e-09 | 6.0498e-09 | 2.9818e-10 | 7.7424e-10 | 3.3099e-10 | 1.8397e-11 | 273136.969
363160.625 | 4.7846e-09 | 5.8007e-09 | 1.5992e-10 | 7.0907e-09 | 6.0241e-09 | 2.9534e-10 | 7.7506e-10 | 3.3388e-10 | 1.8538e-11 | 273149.156
363172.781 | 4.857e-09 | 5.9034e-09 | 1.5929e-10 | 7.1183e-09 | 6.0953e-09 | 3.0082e-10 | 7.7269e-10 | 3.3251e-10 | 1.8582e-11 | 273161.312
363184.938 | 4.8673e-09 | 5.7907e-09 | 1.5873e-10 | 7.1501e-09 | 6.0969e-09 | 3.0127e-10 | 7.8186e-10 | 3.3222e-10 | 1.8645e-11 | 273173.469
363197.125 | 4.8383e-09 | 5.8689e-09 | 1.5799e-10 | 7.1277e-09 | 6.0645e-09 | 2.9957e-10 | 7.7079e-10 | 3.3294e-10 | 1.8856e-11 | 273185.656
363209.281 | 4.8021e-09 | 5.8915e-09 | 1.5888e-10 | 7.1134e-09 | 6.0608e-09 | 3.0252e-10 | 7.714e-10 | 3.3361e-10 | 1.8797e-11 | 273197.812
363221.438 | 4.8157e-09 | 5.8471e-09 | 1.5992e-10 | 7.159e-09 | 6.0651e-09 | 2.9986e-10 | 7.7021e-10 | 3.3299e-10 | 1.8475e-11 | 273209.969
363233.625 | 4.8352e-09 | 5.9335e-09 | 1.6014e-10 | 7.1221e-09 | 6.0533e-09 | 2.9936e-10 | 7.8054e-10 | 3.3375e-10 | 1.8745e-11 | 273222.156
363245.781 | 4.803e-09 | 5.8831e-09 | 1.5971e-10 | 7.0424e-09 | 6.1026e-09 | 3.0105e-10 | 7.7695e-10 | 3.3616e-10 | 1.8567e-11 | 273234.312
363257.938 | 4.8164e-09 | 5.8534e-09 | 1.6037e-10 | 7.2373e-09 | 6.0753e-09 | 3.0114e-10 | 7.7659e-10 | 3.3213e-10 | 1.8566e-11 | 273246.469
363270.125 | 4.8275e-09 | 5.8023e-09 | 1.6018e-10 | 7.11e-09 | 6.122e-09 | 3.0015e-10 | 7.6376e-10 | 3.313e-10 | 1.8528e-11 | 273258.656
363282.281 | 4.834e-09 | 5.8751e-09 | 1.5814e-10 | 7.1621e-09 | 6.0022e-09 | 2.9473e-10 | 7.7433e-10 | 3.3418e-10 | 1.8641e-11 | 273270.812
363294.438 | 4.7622e-09 | 5.8616e-09 | 1.5981e-10 | 7.1166e-09 | 6.0909e-09 | 2.9771e-10 | 7.6852e-10 | 3.3026e-10 | 1.8593e-11 | 273282.969
363306.625 | 4.7936e-09 | 5.8894e-09 | 1.5908e-10 | 7.0291e-09 | 6.087e-09 | 2.9808e-10 | 7.7602e-10 | 3.3194e-10 | 1.8571e-11 | 273295.156
363318.781 | 4.7917e-09 | 5.7823e-09 | 1.5883e-10 | 7.1312e-09 | 6.0245e-09 | 2.9822e-10 | 7.7307e-10 | 3.3128e-10 | 1.8644e-11 | 273307.312
363330.969 | 4.7659e-09 | 5.8813e-09 | 1.5941e-10 | 7.1272e-09 | 6.083e-09 | 3.0111e-10 | 7.7789e-10 | 3.295e-10 | 1.8496e-11 | 273319.5
363343.125 | 4.8243e-09 | 5.8679e-09 | 1.5789e-10 | 7.1712e-09 | 6.0865e-09 | 2.9859e-10 | 7.6488e-10 | 3.297e-10 | 1.858e-11 | 273331.656
363355.281 | 4.8018e-09 | 5.8128e-09 | 1.5821e-10 | 7.0615e-09 | 6.0568e-09 | 2.9837e-10 | 7.7054e-10 | 3.2659e-10 | 1.8534e-11 | 273343.812
363367.469 | 4.7842e-09 | 5.8185e-09 | 1.6153e-10 | 7.133e-09 | 6.0533e-09 | 2.9495e-10 | 7.7776e-10 | 3.2943e-10 | 1.8483e-11 | 273356
363379.625 | 4.8511e-09 | 5.8103e-09 | 1.5857e-10 | 7.0885e-09 | 6.0413e-09 | 2.9958e-10 | 7.6515e-10 | 3.3168e-10 | 1.8611e-11 | 273368.156
363391.781 | 4.8085e-09 | 5.8603e-09 | 1.5913e-10 | 7.0282e-09 | 6.0941e-09 | 2.9318e-10 | 7.75e-10 | 3.3111e-10 | 1.8469e-11 | 273380.312
363403.969 | 4.8495e-09 | 5.8847e-09 | 1.569e-10 | 7.1055e-09 | 6.0082e-09 | 2.9415e-10 | 7.6802e-10 | 3.3166e-10 | 1.8474e-11 | 273392.5
363416.125 | 4.8765e-09 | 5.8242e-09 | 1.5838e-10 | 7.1111e-09 | 6.0298e-09 | 2.9828e-10 | 7.7002e-10 | 3.3105e-10 | 1.8412e-11 | 273404.656
363428.281 | 4.8485e-09 | 5.8142e-09 | 1.5849e-10 | 7.0516e-09 | 6.0598e-09 | 2.984e-10 | 7.7564e-10 | 3.3141e-10 | 1.8324e-11 | 273416.812
363440.469 | 4.8304e-09 | 5.8237e-09 | 1.5928e-10 | 7.1338e-09 | 6.0899e-09 | 2.9657e-10 | 7.7264e-10 | 3.2875e-10 | 1.8612e-11 | 273429
363452.625 | 4.8835e-09 | 5.8567e-09 | 1.5932e-10 | 7.1598e-09 | 6.0143e-09 | 2.9886e-10 | 7.7629e-10 | 3.3223e-10 | 1.8332e-11 | 273441.156
363464.781 | 4.792e-09 | 5.8552e-09 | 1.5782e-10 | 7.0861e-09 | 6.0746e-09 | 2.9795e-10 | 7.6862e-10 | 3.3026e-10 | 1.8698e-11 | 273453.312
363476.969 | 4.7991e-09 | 5.8791e-09 | 1.5819e-10 | 7.1811e-09 | 6.0844e-09 | 2.9963e-10 | 7.7004e-10 | 3.3374e-10 | 1.8507e-11 | 273465.5
363489.125 | 4.8349e-09 | 5.9088e-09 | 1.5885e-10 | 7.1276e-09 | 6.0665e-09 | 2.9985e-10 | 7.7046e-10 | 3.3012e-10 | 1.87e-11 | 273477.656
363501.281 | 4.7925e-09 | 5.8607e-09 | 1.5909e-10 | 7.0492e-09 | 6.0213e-09 | 2.9658e-10 | 7.6611e-10 | 3.3274e-10 | 1.855e-11 | 273489.812
363513.469 | 4.8894e-09 | 5.8059e-09 | 1.5762e-10 | 7.0524e-09 | 6.0085e-09 | 2.9663e-10 | 7.7104e-10 | 3.3106e-10 | 1.8404e-11 | 273502
363525.625 | 4.8544e-09 | 5.8752e-09 | 1.5975e-10 | 7.1102e-09 | 6.1476e-09 | 2.9513e-10 | 7.6887e-10 | 3.2896e-10 | 1.8402e-11 | 273514.156
363537.781 | 4.8787e-09 | 5.8098e-09 | 1.5676e-10 | 7.109e-09 | 6.0613e-09 | 2.9254e-10 | 7.7257e-10 | 3.318e-10 | 1.8765e-11 | 273526.312
363549.969 | 4.765e-09 | 5.8052e-09 | 1.5744e-10 | 7.1506e-09 | 5.9965e-09 | 2.9521e-10 | 7.7369e-10 | 3.3119e-10 | 1.8605e-11 | 273538.5
363562.125 | 4.8224e-09 | 5.8113e-09 | 1.5759e-10 | 7.0045e-09 | 6.1239e-09 | 2.9684e-10 | 7.6455e-10 | 3.2771e-10 | 1.8578e-11 | 273550.656
363574.281 | 4.8265e-09 | 5.768e-09 | 1.5577e-10 | 7.0563e-09 | 6.0917e-09 | 2.9714e-10 | 7.7668e-10 | 3.3302e-10 | 1.8395e-11 | 273562.812
363586.469 | 4.8002e-09 | 5.7798e-09 | 1.5711e-10 | 7.0751e-09 | 6.0714e-09 | 2.9427e-10 | 7.7122e-10 | 3.3293e-10 | 1.8484e-11 | 273575
363598.625 | 4.8026e-09 | 5.824e-09 | 1.583e-10 | 7.2089e-09 | 6.0706e-09 | 2.9924e-10 | 7.6589e-10 | 3.3381e-10 | 1.8411e-11 | 273587.156
363610.781 | 4.7727e-09 | 5.8744e-09 | 1.5964e-10 | 7.1565e-09 | 6.0788e-09 | 2.9846e-10 | 7.8094e-10 | 3.2986e-10 | 1.8643e-11 | 273599.312
363622.969 | 4.8514e-09 | 5.8626e-09 | 1.575e-10 | 7.1086e-09 | 6.0419e-09 | 2.9324e-10 | 7.7066e-10 | 3.3094e-10 | 1.8501e-11 | 273611.5
363635.125 | 4.8122e-09 | 5.8272e-09 | 1.5808e-10 | 7.0767e-09 | 6.0699e-09 | 2.968e-10 | 7.7913e-10 | 3.2868e-10 | 1.851e-11 | 273623.656
363647.281 | 4.7874e-09 | 5.8245e-09 | 1.5704e-10 | 7.0259e-09 | 6.0343e-09 | 2.98e-10 | 7.7578e-10 | 3.3333e-10 | 1.8655e-11 | 273635.812
363659.469 | 4.8451e-09 | 5.8529e-09 | 1.5798e-10 | 7.1023e-09 | 6.0325e-09 | 2.9901e-10 | 7.7963e-10 | 3.3004e-10 | 1.8499e-11 | 273648
363671.625 | 4.7935e-09 | 5.8134e-09 | 1.5728e-10 | 7.1217e-09 | 6.0463e-09 | 2.9805e-10 | 7.6948e-10 | 3.3084e-10 | 1.8575e-11 | 273660.156
363683.813 | 4.7644e-09 | 5.8232e-09 | 1.5869e-10 | 7.0708e-09 | 6.0427e-09 | 2.9672e-10 | 7.7405e-10 | 3.3148e-10 | 1.8802e-11 | 273672.344
363695.969 | 4.8488e-09 | 5.819e-09 | 1.5846e-10 | 7.1038e-09 | 6.0651e-09 | 3.0163e-10 | 7.799e-10 | 3.3265e-10 | 1.8605e-11 | 273684.5
363708.125 | 4.8366e-09 | 5.8495e-09 | 1.5841e-10 | 7.121e-09 | 6.0774e-09 | 3.0085e-10 | 7.7196e-10 | 3.3409e-10 | 1.8544e-11 | 273696.656
363720.313 | 4.8404e-09 | 5.7997e-09 | 1.5876e-10 | 7.0898e-09 | 5.9951e-09 | 2.9721e-10 | 7.8391e-10 | 3.2773e-10 | 1.8692e-11 | 273708.844
363732.469 | 4.8065e-09 | 5.8813e-09 | 1.5912e-10 | 7.1726e-09 | 6.0655e-09 | 2.9922e-10 | 7.8143e-10 | 3.3346e-10 | 1.855e-11 | 273721
363744.625 | 4.7256e-09 | 5.8339e-09 | 1.582e-10 | 7.0681e-09 | 6.0513e-09 | 2.951e-10 | 7.7426e-10 | 3.3121e-10 | 1.8524e-11 | 273733.156
363756.813 | 4.7533e-09 | 5.7591e-09 | 1.5826e-10 | 7.1222e-09 | 5.9869e-09 | 2.9707e-10 | 7.6311e-10 | 3.3211e-10 | 1.8752e-11 | 273745.344
363768.969 | 4.8342e-09 | 5.7706e-09 | 1.5774e-10 | 7.1373e-09 | 6.0859e-09 | 2.9878e-10 | 7.7565e-10 | 3.3142e-10 | 1.8484e-11 | 273757.5
363781.125 | 4.8088e-09 | 5.8022e-09 | 1.571e-10 | 7.1072e-09 | 5.9998e-09 | 2.9727e-10 | 7.8063e-10 | 3.2622e-10 | 1.852e-11 | 273769.656
363793.313 | 4.8198e-09 | 5.8216e-09 | 1.5963e-10 | 7.146e-09 | 6.0159e-09 | 2.9756e-10 | 7.6394e-10 | 3.3065e-10 | 1.8528e-11 | 273781.844
363805.469 | 4.7605e-09 | 5.7903e-09 | 1.5772e-10 | 7.1577e-09 | 5.9942e-09 | 2.9704e-10 | 7.7359e-10 | 3.3485e-10 | 1.862e-11 | 273794
363817.625 | 4.832e-09 | 5.7931e-09 | 1.582e-10 | 7.1767e-09 | 6.0286e-09 | 2.9677e-10 | 7.8155e-10 | 3.2875e-10 | 1.8456e-11 | 273806.156
363829.813 | 4.8453e-09 | 5.8367e-09 | 1.5694e-10 | 7.2178e-09 | 6.0099e-09 | 3.0008e-10 | 7.6953e-10 | 3.3134e-10 | 1.8623e-11 | 273818.344
363841.969 | 4.8388e-09 | 5.8352e-09 | 1.6042e-10 | 7.1831e-09 | 6.056e-09 | 2.9582e-10 | 7.7764e-10 | 3.3274e-10 | 1.8671e-11 | 273830.5
363854.125 | 4.8062e-09 | 5.8706e-09 | 1.5846e-10 | 7.138e-09 | 6.0386e-09 | 2.9373e-10 | 7.8168e-10 | 3.3226e-10 | 1.8448e-11 | 273842.656
363866.313 | 4.7594e-09 | 5.8209e-09 | 1.5844e-10 | 7.2164e-09 | 6.0533e-09 | 2.9649e-10 | 7.7961e-10 | 3.3089e-10 | 1.8577e-11 | 273854.844
363878.469 | 4.818e-09 | 5.8377e-09 | 1.5992e-10 | 7.2104e-09 | 6.0237e-09 | 2.9618e-10 | 7.7342e-10 | 3.3415e-10 | 1.8498e-11 | 273867
363890.625 | 4.8695e-09 | 5.7739e-09 | 1.5905e-10 | 7.1761e-09 | 6.0263e-09 | 2.9632e-10 | 7.8199e-10 | 3.2983e-10 | 1.8524e-11 | 273879.156
363902.813 | 4.7908e-09 | 5.7899e-09 | 1.5866e-10 | 7.1719e-09 | 6.0765e-09 | 2.9673e-10 | 7.8524e-10 | 3.3527e-10 | 1.8742e-11 | 273891.344
363914.969 | 4.7866e-09 | 5.8399e-09 | 1.6117e-10 | 7.2973e-09 | 6.0523e-09 | 3.0045e-10 | 7.8153e-10 | 3.3545e-10 | 1.8665e-11 | 273903.5
363927.125 | 4.8061e-09 | 5.8524e-09 | 1.5731e-10 | 7.1462e-09 | 6.0558e-09 | 2.9687e-10 | 7.8203e-10 | 3.3457e-10 | 1.8245e-11 | 273915.656
363939.313 | 4.8129e-09 | 5.8098e-09 | 1.5717e-10 | 7.1896e-09 | 6.0136e-09 | 2.9537e-10 | 7.7983e-10 | 3.303e-10 | 1.8438e-11 | 273927.844
363951.469 | 4.7556e-09 | 5.8124e-09 | 1.5831e-10 | 7.2288e-09 | 5.9783e-09 | 2.9523e-10 | 7.6842e-10 | 3.3149e-10 | 1.8602e-11 | 273940
363963.625 | 4.8442e-09 | 5.8168e-09 | 1.5925e-10 | 7.1738e-09 | 6.0094e-09 | 2.971e-10 | 7.6712e-10 | 3.3265e-10 | 1.8308e-11 | 273952.156
363975.813 | 4.8279e-09 | 5.8209e-09 | 1.5886e-10 | 7.1067e-09 | 5.9929e-09 | 2.9466e-10 | 7.7991e-10 | 3.2986e-10 | 1.8541e-11 | 273964.344
363987.969 | 4.7794e-09 | 5.8172e-09 | 1.5845e-10 | 7.1081e-09 | 5.9962e-09 | 2.9703e-10 | 7.7123e-10 | 3.2911e-10 | 1.8738e-11 | 273976.5
364000.125 | 4.7702e-09 | 5.8384e-09 | 1.5949e-10 | 7.1644e-09 | 6.0137e-09 | 2.9443e-10 | 7.6909e-10 | 3.3113e-10 | 1.8655e-11 | 273988.656
364012.313 | 4.7917e-09 | 5.8487e-09 | 1.597e-10 | 7.149e-09 | 6.0411e-09 | 2.9351e-10 | 7.7706e-10 | 3.3228e-10 | 1.8634e-11 | 274000.844
364024.469 | 4.8261e-09 | 5.7498e-09 | 1.5909e-10 | 7.1054e-09 | 6.0015e-09 | 2.976e-10 | 7.7581e-10 | 3.3562e-10 | 1.8547e-11 | 274013
364036.625 | 4.7794e-09 | 5.8222e-09 | 1.611e-10 | 7.1104e-09 | 6.0024e-09 | 2.9914e-10 | 7.7678e-10 | 3.3327e-10 | 1.8416e-11 | 274025.156
364048.813 | 4.7817e-09 | 5.7807e-09 | 1.6036e-10 | 7.1885e-09 | 5.9899e-09 | 2.9681e-10 | 7.8276e-10 | 3.3402e-10 | 1.8489e-11 | 274037.344
364060.969 | 4.8008e-09 | 5.801e-09 | 1.5811e-10 | 7.1016e-09 | 6.0053e-09 | 2.9796e-10 | 7.8339e-10 | 3.3334e-10 | 1.851e-11 | 274049.5
364073.156 | 4.8418e-09 | 5.8993e-09 | 1.5786e-10 | 7.1896e-09 | 6.0339e-09 | 2.9454e-10 | 7.8712e-10 | 3.3153e-10 | 1.8555e-11 | 274061.687
364085.313 | 4.7731e-09 | 5.851e-09 | 1.5991e-10 | 7.2293e-09 | 6.0698e-09 | 2.9783e-10 | 7.8061e-10 | 3.3172e-10 | 1.8629e-11 | 274073.844
364097.469 | 4.8109e-09 | 5.7739e-09 | 1.5747e-10 | 7.2178e-09 | 6.0818e-09 | 2.957e-10 | 7.6826e-10 | 3.3012e-10 | 1.8554e-11 | 274086
364109.656 | 4.8017e-09 | 5.8667e-09 | 1.5965e-10 | 7.2298e-09 | 6.0567e-09 | 2.9666e-10 | 7.7564e-10 | 3.3427e-10 | 1.849e-11 | 274098.187
364121.813 | 4.8362e-09 | 5.878e-09 | 1.6171e-10 | 7.087e-09 | 6.0174e-09 | 2.9763e-10 | 7.7427e-10 | 3.3352e-10 | 1.8503e-11 | 274110.344
364133.969 | 4.8518e-09 | 5.7877e-09 | 1.5982e-10 | 7.1429e-09 | 6.0918e-09 | 3.0114e-10 | 7.714e-10 | 3.3487e-10 | 1.864e-11 | 274122.5
364146.156 | 4.8344e-09 | 5.7963e-09 | 1.591e-10 | 7.2198e-09 | 6.1448e-09 | 2.9761e-10 | 7.8335e-10 | 3.3198e-10 | 1.8733e-11 | 274134.687
364158.313 | 4.8881e-09 | 5.7918e-09 | 1.5829e-10 | 7.192e-09 | 6.0036e-09 | 2.9673e-10 | 7.8124e-10 | 3.3068e-10 | 1.8651e-11 | 274146.844
364170.469 | 4.8213e-09 | 5.7913e-09 | 1.6009e-10 | 7.1676e-09 | 6.0004e-09 | 2.9919e-10 | 7.7946e-10 | 3.3169e-10 | 1.8721e-11 | 274159
364182.656 | 4.8151e-09 | 5.8533e-09 | 1.5856e-10 | 7.1219e-09 | 6.0459e-09 | 2.9515e-10 | 7.7556e-10 | 3.3107e-10 | 1.8587e-11 | 274171.187
364194.813 | 4.7881e-09 | 5.8681e-09 | 1.5826e-10 | 7.0801e-09 | 6.1277e-09 | 2.9702e-10 | 7.6834e-10 | 3.3603e-10 | 1.8705e-11 | 274183.344
364206.969 | 4.8307e-09 | 5.8362e-09 | 1.5767e-10 | 7.1564e-09 | 5.9539e-09 | 2.9306e-10 | 7.7394e-10 | 3.3192e-10 | 1.8715e-11 | 274195.5
364219.156 | 4.7479e-09 | 5.8848e-09 | 1.5779e-10 | 7.1458e-09 | 6.0009e-09 | 2.9677e-10 | 7.7389e-10 | 3.3157e-10 | 1.853e-11 | 274207.687
364231.313 | 4.8438e-09 | 5.8013e-09 | 1.5938e-10 | 7.1177e-09 | 6.0386e-09 | 2.9647e-10 | 7.7138e-10 | 3.2802e-10 | 1.8585e-11 | 274219.844
364243.469 | 4.752e-09 | 5.7808e-09 | 1.5843e-10 | 7.1704e-09 | 6.1344e-09 | 2.9697e-10 | 7.8252e-10 | 3.3061e-10 | 1.8578e-11 | 274232
364255.656 | 4.8155e-09 | 5.8652e-09 | 1.591e-10 | 7.1761e-09 | 6.0805e-09 | 2.9712e-10 | 7.7986e-10 | 3.3476e-10 | 1.8447e-11 | 274244.187
364267.813 | 4.8435e-09 | 5.8248e-09 | 1.587e-10 | 7.1735e-09 | 5.9831e-09 | 2.9875e-10 | 7.77e-10 | 3.3341e-10 | 1.8206e-11 | 274256.344
364279.969 | 4.7796e-09 | 5.759e-09 | 1.5829e-10 | 7.2056e-09 | 6.0543e-09 | 2.9695e-10 | 7.753e-10 | 3.3412e-10 | 1.841e-11 | 274268.5
364292.156 | 4.7695e-09 | 5.793e-09 | 1.6052e-10 | 7.138e-09 | 5.9948e-09 | 2.9744e-10 | 7.8378e-10 | 3.3139e-10 | 1.8471e-11 | 274280.687
364304.313 | 4.8506e-09 | 5.8091e-09 | 1.5932e-10 | 7.1413e-09 | 5.9683e-09 | 2.9986e-10 | 7.7944e-10 | 3.3234e-10 | 1.8344e-11 | 274292.844
364316.469 | 4.8105e-09 | 5.7245e-09 | 1.5842e-10 | 7.1669e-09 | 5.9949e-09 | 2.9363e-10 | 7.7236e-10 | 3.2959e-10 | 1.8275e-11 | 274305
364328.656 | 4.7833e-09 | 5.7914e-09 | 1.5906e-10 | 7.1753e-09 | 6.0329e-09 | 2.9758e-10 | 7.8698e-10 | 3.3363e-10 | 1.8428e-11 | 274317.187
364340.813 | 4.8057e-09 | 5.8421e-09 | 1.5738e-10 | 7.0522e-09 | 6.0286e-09 | 2.9614e-10 | 7.7095e-10 | 3.3314e-10 | 1.8457e-11 | 274329.344
364352.969 | 4.8246e-09 | 5.7876e-09 | 1.5695e-10 | 7.1615e-09 | 6.0296e-09 | 2.9613e-10 | 7.754e-10 | 3.2791e-10 | 1.8642e-11 | 274341.5
364365.156 | 4.791e-09 | 5.797e-09 | 1.5832e-10 | 7.0609e-09 | 5.9828e-09 | 2.945e-10 | 7.7897e-10 | 3.3412e-10 | 1.8682e-11 | 274353.687
364377.313 | 4.8307e-09 | 5.8032e-09 | 1.5761e-10 | 7.1724e-09 | 5.9892e-09 | 2.9886e-10 | 7.7499e-10 | 3.3025e-10 | 1.8607e-11 | 274365.844
364389.469 | 4.7783e-09 | 5.8172e-09 | 1.5986e-10 | 7.0914e-09 | 6.0267e-09 | 2.9719e-10 | 7.7155e-10 | 3.3062e-10 | 1.8484e-11 | 274378
364401.656 | 4.7458e-09 | 5.7598e-09 | 1.5918e-10 | 7.2059e-09 | 6.0271e-09 | 2.9495e-10 | 7.6338e-10 | 3.2798e-10 | 1.8498e-11 | 274390.187
364413.813 | 4.7504e-09 | 5.767e-09 | 1.5882e-10 | 7.1255e-09 | 6.0157e-09 | 2.958e-10 | 7.6282e-10 | 3.2743e-10 | 1.8235e-11 | 274402.344
364425.969 | 4.7461e-09 | 5.7676e-09 | 1.581e-10 | 7.1097e-09 | 6.0375e-09 | 2.9458e-10 | 7.7557e-10 | 3.2781e-10 | 1.8477e-11 | 274414.5
364438.156 | 4.7596e-09 | 5.8023e-09 | 1.5861e-10 | 7.1101e-09 | 5.9686e-09 | 2.9728e-10 | 7.6554e-10 | 3.274e-10 | 1.8348e-11 | 274426.687
364450.313 | 4.8387e-09 | 5.8338e-09 | 1.5841e-10 | 7.1373e-09 | 6.0092e-09 | 2.9874e-10 | 7.8072e-10 | 3.3623e-10 | 1.8466e-11 | 274438.844
364462.5 | 4.8318e-09 | 5.8387e-09 | 1.5781e-10 | 7.1367e-09 | 6.0007e-09 | 2.9535e-10 | 7.7752e-10 | 3.3187e-10 | 1.8676e-11 | 274451.031
364474.656 | 4.8359e-09 | 5.7852e-09 | 1.5867e-10 | 7.1593e-09 | 6.0752e-09 | 2.9835e-10 | 7.7583e-10 | 3.3547e-10 | 1.8615e-11 | 274463.187
364486.813 | 4.8084e-09 | 5.8532e-09 | 1.5807e-10 | 7.2088e-09 | 6.0496e-09 | 2.9746e-10 | 7.7547e-10 | 3.3555e-10 | 1.8502e-11 | 274475.344
364499 | 4.8099e-09 | 5.8829e-09 | 1.5903e-10 | 7.1493e-09 | 6.0058e-09 | 2.9894e-10 | 7.7559e-10 | 3.3279e-10 | 1.8477e-11 | 274487.531
364511.156 | 4.8743e-09 | 5.7978e-09 | 1.5859e-10 | 7.1742e-09 | 6.0291e-09 | 2.9947e-10 | 7.8147e-10 | 3.308e-10 | 1.8416e-11 | 274499.687
364523.313 | 4.8564e-09 | 5.894e-09 | 1.5952e-10 | 7.1962e-09 | 6.011e-09 | 2.9654e-10 | 7.7249e-10 | 3.3481e-10 | 1.8682e-11 | 274511.844
364535.5 | 4.7714e-09 | 5.8389e-09 | 1.5893e-10 | 7.1975e-09 | 6.0186e-09 | 2.9763e-10 | 7.7582e-10 | 3.3347e-10 | 1.8326e-11 | 274524.031
364547.656 | 4.8473e-09 | 5.7823e-09 | 1.6031e-10 | 7.1682e-09 | 5.9972e-09 | 2.9377e-10 | 7.7317e-10 | 3.3814e-10 | 1.8337e-11 | 274536.187
364559.813 | 4.809e-09 | 5.8515e-09 | 1.5893e-10 | 7.2154e-09 | 5.946e-09 | 2.9563e-10 | 7.7713e-10 | 3.3045e-10 | 1.8641e-11 | 274548.344
364572 | 4.7937e-09 | 5.7912e-09 | 1.6149e-10 | 7.1596e-09 | 6.0009e-09 | 2.9626e-10 | 7.8241e-10 | 3.3759e-10 | 1.8714e-11 | 274560.531
364584.156 | 4.7851e-09 | 5.8235e-09 | 1.5973e-10 | 7.1418e-09 | 5.9625e-09 | 2.9745e-10 | 7.7347e-10 | 3.3471e-10 | 1.8681e-11 | 274572.687
364596.313 | 4.8236e-09 | 5.7728e-09 | 1.5793e-10 | 7.0936e-09 | 6.0049e-09 | 2.9813e-10 | 7.8252e-10 | 3.3204e-10 | 1.8608e-11 | 274584.844
364608.5 | 4.8403e-09 | 5.8442e-09 | 1.5929e-10 | 7.1385e-09 | 6.0628e-09 | 2.9455e-10 | 7.8159e-10 | 3.3184e-10 | 1.8514e-11 | 274597.031
364620.656 | 4.7923e-09 | 5.8015e-09 | 1.5846e-10 | 7.1028e-09 | 6.0035e-09 | 2.9705e-10 | 7.75e-10 | 3.3179e-10 | 1.8677e-11 | 274609.187
364632.813 | 4.8149e-09 | 5.8489e-09 | 1.5949e-10 | 7.2582e-09 | 6.0606e-09 | 2.9673e-10 | 7.7273e-10 | 3.3185e-10 | 1.8547e-11 | 274621.344
364645 | 4.8436e-09 | 5.8544e-09 | 1.6067e-10 | 7.1698e-09 | 6.0016e-09 | 2.9779e-10 | 7.7746e-10 | 3.2973e-10 | 1.8595e-11 | 274633.531
364657.156 | 4.8477e-09 | 5.8044e-09 | 1.6037e-10 | 7.1918e-09 | 6.0554e-09 | 2.9761e-10 | 7.8877e-10 | 3.3304e-10 | 1.8637e-11 | 274645.687
364669.313 | 4.7564e-09 | 5.8268e-09 | 1.5917e-10 | 7.2383e-09 | 6.0145e-09 | 2.9664e-10 | 7.7057e-10 | 3.302e-10 | 1.8553e-11 | 274657.844
364681.5 | 4.8409e-09 | 5.8368e-09 | 1.5928e-10 | 7.1243e-09 | 6.0562e-09 | 2.997e-10 | 7.8523e-10 | 3.3139e-10 | 1.8449e-11 | 274670.031
364693.656 | 4.8011e-09 | 5.8258e-09 | 1.5983e-10 | 7.1073e-09 | 6.0906e-09 | 2.9959e-10 | 7.6831e-10 | 3.3109e-10 | 1.845e-11 | 274682.187
364705.813 | 4.7425e-09 | 5.7926e-09 | 1.5898e-10 | 7.1322e-09 | 6.0454e-09 | 2.9364e-10 | 7.778e-10 | 3.3093e-10 | 1.835e-11 | 274694.344
364718 | 4.7676e-09 | 5.8774e-09 | 1.5932e-10 | 7.1908e-09 | 6.0834e-09 | 2.9557e-10 | 7.7553e-10 | 3.2915e-10 | 1.844e-11 | 274706.531
364730.156 | 4.7659e-09 | 5.7972e-09 | 1.5807e-10 | 7.1574e-09 | 5.9737e-09 | 2.9416e-10 | 7.7945e-10 | 3.3066e-10 | 1.8772e-11 | 274718.687
364742.313 | 4.7441e-09 | 5.7485e-09 | 1.579e-10 | 7.1446e-09 | 6.0341e-09 | 2.9525e-10 | 7.6946e-10 | 3.3037e-10 | 1.8351e-11 | 274730.844
364754.5 | 4.8582e-09 | 5.761e-09 | 1.5917e-10 | 7.0981e-09 | 6.0664e-09 | 2.9477e-10 | 7.6838e-10 | 3.2754e-10 | 1.8649e-11 | 274743.031
364766.656 | 4.8147e-09 | 5.8677e-09 | 1.5812e-10 | 7.1499e-09 | 5.9743e-09 | 2.9541e-10 | 7.7369e-10 | 3.3663e-10 | 1.8673e-11 | 274755.187
364778.813 | 4.7846e-09 | 5.8353e-09 | 1.5953e-10 | 7.1388e-09 | 6.0431e-09 | 2.9674e-10 | 7.7073e-10 | 3.2902e-10 | 1.8819e-11 | 274767.344
364791 | 4.7838e-09 | 5.7634e-09 | 1.5896e-10 | 7.1847e-09 | 6.0667e-09 | 3.0202e-10 | 7.6518e-10 | 3.3175e-10 | 1.8397e-11 | 274779.531
364803.156 | 4.7765e-09 | 5.7803e-09 | 1.5765e-10 | 7.0645e-09 | 5.9433e-09 | 2.96e-10 | 7.7624e-10 | 3.2833e-10 | 1.8446e-11 | 274791.687
364815.313 | 4.8171e-09 | 5.8216e-09 | 1.5876e-10 | 7.1028e-09 | 5.9645e-09 | 2.9458e-10 | 7.7823e-10 | 3.283e-10 | 1.8674e-11 | 274803.844
364827.5 | 4.7797e-09 | 5.8258e-09 | 1.5919e-10 | 7.1599e-09 | 6.0461e-09 | 2.9641e-10 | 7.7323e-10 | 3.3131e-10 | 1.8567e-11 | 274816.031
364839.656 | 4.8227e-09 | 5.827e-09 | 1.5938e-10 | 7.1378e-09 | 6.0225e-09 | 2.9453e-10 | 7.6117e-10 | 3.3014e-10 | 1.8505e-11 | 274828.187
364851.844 | 4.8369e-09 | 5.7701e-09 | 1.5924e-10 | 7.0823e-09 | 6.0029e-09 | 2.9561e-10 | 7.727e-10 | 3.3523e-10 | 1.883e-11 | 274840.375
364864 | 4.8716e-09 | 5.7961e-09 | 1.5853e-10 | 7.1423e-09 | 5.9774e-09 | 2.9541e-10 | 7.6815e-10 | 3.3041e-10 | 1.8709e-11 | 274852.531
364876.156 | 4.869e-09 | 5.8417e-09 | 1.6036e-10 | 7.1516e-09 | 6.0304e-09 | 2.9474e-10 | 7.7567e-10 | 3.2813e-10 | 1.8441e-11 | 274864.687
364888.344 | 4.7749e-09 | 5.8498e-09 | 1.5821e-10 | 7.1652e-09 | 6.0798e-09 | 2.9409e-10 | 7.6524e-10 | 3.2956e-10 | 1.8459e-11 | 274876.875
364900.5 | 4.7942e-09 | 5.7975e-09 | 1.5804e-10 | 7.1103e-09 | 5.9897e-09 | 2.9537e-10 | 7.8784e-10 | 3.3149e-10 | 1.8432e-11 | 274889.031
364912.656 | 4.8666e-09 | 5.8515e-09 | 1.605e-10 | 7.1294e-09 | 6.0748e-09 | 2.9553e-10 | 7.8153e-10 | 3.2845e-10 | 1.8561e-11 | 274901.187
364924.844 | 4.8216e-09 | 5.8295e-09 | 1.5929e-10 | 7.1345e-09 | 6.078e-09 | 2.9597e-10 | 7.7584e-10 | 3.3414e-10 | 1.8683e-11 | 274913.375
364937 | 4.7668e-09 | 5.8636e-09 | 1.5817e-10 | 7.2049e-09 | 6.0718e-09 | 2.9777e-10 | 7.7016e-10 | 3.3434e-10 | 1.8696e-11 | 274925.531
364949.156 | 4.832e-09 | 5.8055e-09 | 1.606e-10 | 7.1546e-09 | 6.1259e-09 | 2.9703e-10 | 7.8545e-10 | 3.3016e-10 | 1.846e-11 | 274937.687
364961.344 | 4.8708e-09 | 5.8065e-09 | 1.6029e-10 | 7.171e-09 | 6.0285e-09 | 2.9982e-10 | 7.8563e-10 | 3.3212e-10 | 1.8694e-11 | 274949.875
364973.5 | 4.8585e-09 | 5.9137e-09 | 1.593e-10 | 7.182e-09 | 6.0727e-09 | 3.0001e-10 | 7.7232e-10 | 3.3007e-10 | 1.8482e-11 | 274962.031
364985.656 | 4.8275e-09 | 5.8806e-09 | 1.6013e-10 | 7.1994e-09 | 6.0777e-09 | 2.9476e-10 | 7.7566e-10 | 3.3594e-10 | 1.8565e-11 | 274974.187
364997.844 | 4.8085e-09 | 5.9615e-09 | 1.6138e-10 | 7.184e-09 | 6.049e-09 | 2.9736e-10 | 7.7116e-10 | 3.3002e-10 | 1.8733e-11 | 274986.375
365010 | 4.8357e-09 | 5.8485e-09 | 1.5994e-10 | 7.2003e-09 | 6.0693e-09 | 2.9735e-10 | 7.7071e-10 | 3.3058e-10 | 1.8637e-11 | 274998.531
365022.156 | 4.7835e-09 | 5.9143e-09 | 1.5968e-10 | 7.186e-09 | 6.1192e-09 | 2.9756e-10 | 7.7828e-10 | 3.3499e-10 | 1.8739e-11 | 275010.687
365034.344 | 4.865e-09 | 5.8058e-09 | 1.5938e-10 | 7.1659e-09 | 6.04e-09 | 2.9646e-10 | 7.8342e-10 | 3.2936e-10 | 1.8765e-11 | 275022.875
365046.5 | 4.8147e-09 | 5.8039e-09 | 1.5957e-10 | 7.1633e-09 | 6.0366e-09 | 2.9715e-10 | 7.6864e-10 | 3.3435e-10 | 1.8745e-11 | 275035.031
365058.656 | 4.7926e-09 | 5.8575e-09 | 1.6012e-10 | 7.218e-09 | 6.1399e-09 | 3.0109e-10 | 7.7762e-10 | 3.2918e-10 | 1.8818e-11 | 275047.187
365070.844 | 4.8272e-09 | 5.8728e-09 | 1.5947e-10 | 7.1388e-09 | 6.0874e-09 | 2.9839e-10 | 7.7236e-10 | 3.3281e-10 | 1.8845e-11 | 275059.375
365083 | 4.7561e-09 | 5.8714e-09 | 1.5969e-10 | 7.2342e-09 | 6.0287e-09 | 2.989e-10 | 7.792e-10 | 3.3216e-10 | 1.8389e-11 | 275071.531
365095.156 | 4.8289e-09 | 5.8895e-09 | 1.5987e-10 | 7.1602e-09 | 6.0938e-09 | 3.0241e-10 | 7.7638e-10 | 3.3268e-10 | 1.8615e-11 | 275083.687
365107.344 | 4.8473e-09 | 5.8468e-09 | 1.6007e-10 | 7.1765e-09 | 6.0814e-09 | 3.0139e-10 | 7.8559e-10 | 3.2875e-10 | 1.8464e-11 | 275095.875
365119.5 | 4.8406e-09 | 5.8604e-09 | 1.5932e-10 | 7.1525e-09 | 6.0859e-09 | 2.9821e-10 | 7.7849e-10 | 3.3079e-10 | 1.8412e-11 | 275108.031
365131.656 | 4.767e-09 | 5.8846e-09 | 1.6008e-10 | 7.1848e-09 | 6.026e-09 | 2.9659e-10 | 7.6354e-10 | 3.3232e-10 | 1.8655e-11 | 275120.187
365143.844 | 4.8739e-09 | 5.8313e-09 | 1.5832e-10 | 7.1521e-09 | 6.0858e-09 | 2.9581e-10 | 7.7345e-10 | 3.2743e-10 | 1.8665e-11 | 275132.375
365156 | 4.8331e-09 | 5.8423e-09 | 1.596e-10 | 7.1516e-09 | 6.0268e-09 | 2.9877e-10 | 7.7884e-10 | 3.2893e-10 | 1.8668e-11 | 275144.531
365168.156 | 4.8405e-09 | 5.7988e-09 | 1.5881e-10 | 7.1449e-09 | 6.0507e-09 | 2.9827e-10 | 7.6817e-10 | 3.3158e-10 | 1.8494e-11 | 275156.687
365180.344 | 4.7554e-09 | 5.8101e-09 | 1.5847e-10 | 7.0311e-09 | 6.0161e-09 | 2.9693e-10 | 7.7162e-10 | 3.3088e-10 | 1.8453e-11 | 275168.875
365192.5 | 4.7915e-09 | 5.8158e-09 | 1.5927e-10 | 7.0696e-09 | 6.0421e-09 | 2.9639e-10 | 7.6927e-10 | 3.2661e-10 | 1.8317e-11 | 275181.031
365204.688 | 4.7676e-09 | 5.8117e-09 | 1.5907e-10 | 7.1518e-09 | 6.048e-09 | 2.9754e-10 | 7.7458e-10 | 3.2976e-10 | 1.8488e-11 | 275193.219
365216.844 | 4.7424e-09 | 5.7696e-09 | 1.5811e-10 | 7.0724e-09 | 6.0369e-09 | 2.9962e-10 | 7.7393e-10 | 3.2782e-10 | 1.8615e-11 | 275205.375
365229 | 4.8607e-09 | 5.8708e-09 | 1.5902e-10 | 7.1183e-09 | 6.0355e-09 | 2.9541e-10 | 7.7195e-10 | 3.2981e-10 | 1.8378e-11 | 275217.531
365241.188 | 4.8353e-09 | 5.819e-09 | 1.5717e-10 | 7.0889e-09 | 6.0331e-09 | 2.9838e-10 | 7.7041e-10 | 3.3031e-10 | 1.8497e-11 | 275229.719
365253.344 | 4.8395e-09 | 5.876e-09 | 1.5993e-10 | 7.1159e-09 | 6.058e-09 | 2.9785e-10 | 7.693e-10 | 3.2569e-10 | 1.8502e-11 | 275241.875
365265.5 | 4.791e-09 | 5.7747e-09 | 1.5734e-10 | 7.1247e-09 | 6.0665e-09 | 2.9852e-10 | 7.6368e-10 | 3.289e-10 | 1.8562e-11 | 275254.031
365277.688 | 4.8149e-09 | 5.7508e-09 | 1.5841e-10 | 7.117e-09 | 5.9962e-09 | 2.9714e-10 | 7.6448e-10 | 3.3007e-10 | 1.8482e-11 | 275266.219
365289.844 | 4.7429e-09 | 5.8448e-09 | 1.5891e-10 | 7.0716e-09 | 6.0474e-09 | 2.9643e-10 | 7.6846e-10 | 3.2651e-10 | 1.8397e-11 | 275278.375
365302 | 4.8262e-09 | 5.8204e-09 | 1.5746e-10 | 7.1054e-09 | 6.087e-09 | 2.9416e-10 | 7.7289e-10 | 3.3267e-10 | 1.8339e-11 | 275290.531
365314.188 | 4.8145e-09 | 5.8515e-09 | 1.5858e-10 | 7.0586e-09 | 6.0088e-09 | 2.9686e-10 | 7.7732e-10 | 3.3038e-10 | 1.8475e-11 | 275302.719
365326.344 | 4.8549e-09 | 5.8598e-09 | 1.5925e-10 | 7.0818e-09 | 6.0417e-09 | 2.9643e-10 | 7.7405e-10 | 3.3076e-10 | 1.8543e-11 | 275314.875
365338.5 | 4.8143e-09 | 5.8437e-09 | 1.5665e-10 | 7.13e-09 | 6.0471e-09 | 2.9512e-10 | 7.7065e-10 | 3.3089e-10 | 1.8261e-11 | 275327.031
365350.688 | 4.8591e-09 | 5.8161e-09 | 1.5889e-10 | 7.0648e-09 | 6.0192e-09 | 2.9559e-10 | 7.7164e-10 | 3.2441e-10 | 1.8447e-11 | 275339.219
365362.844 | 4.8251e-09 | 5.8541e-09 | 1.5841e-10 | 7.1223e-09 | 6.0385e-09 | 2.972e-10 | 7.6322e-10 | 3.2633e-10 | 1.8633e-11 | 275351.375
365375 | 4.7819e-09 | 5.7968e-09 | 1.5914e-10 | 7.0369e-09 | 6.0626e-09 | 2.9697e-10 | 7.7213e-10 | 3.2577e-10 | 1.8326e-11 | 275363.531
365387.188 | 4.8145e-09 | 5.8601e-09 | 1.5893e-10 | 7.1598e-09 | 6.1326e-09 | 2.9218e-10 | 7.6482e-10 | 3.2923e-10 | 1.8264e-11 | 275375.719
365399.344 | 4.7635e-09 | 5.8122e-09 | 1.574e-10 | 7.0878e-09 | 6.0363e-09 | 2.9507e-10 | 7.6994e-10 | 3.2921e-10 | 1.8382e-11 | 275387.875
365411.5 | 4.8379e-09 | 5.8773e-09 | 1.5779e-10 | 7.1916e-09 | 6.0569e-09 | 2.9745e-10 | 7.7953e-10 | 3.2762e-10 | 1.8659e-11 | 275400.031
365423.688 | 4.8178e-09 | 5.8045e-09 | 1.5807e-10 | 7.0699e-09 | 6.0083e-09 | 2.9635e-10 | 7.6981e-10 | 3.2851e-10 | 1.8385e-11 | 275412.219
365435.844 | 4.8919e-09 | 5.776e-09 | 1.5746e-10 | 7.0556e-09 | 6.0313e-09 | 2.9548e-10 | 7.6794e-10 | 3.2607e-10 | 1.8346e-11 | 275424.375
365448 | 4.7397e-09 | 5.8483e-09 | 1.5788e-10 | 7.0672e-09 | 6.0221e-09 | 2.9431e-10 | 7.7736e-10 | 3.2376e-10 | 1.8402e-11 | 275436.531
365460.188 | 4.8232e-09 | 5.7997e-09 | 1.5761e-10 | 6.9761e-09 | 5.9763e-09 | 2.9472e-10 | 7.6844e-10 | 3.2702e-10 | 1.8378e-11 | 275448.719
365472.344 | 4.7847e-09 | 5.8338e-09 | 1.5688e-10 | 7.0131e-09 | 6.0076e-09 | 2.9261e-10 | 7.6667e-10 | 3.2514e-10 | 1.8312e-11 | 275460.875
365484.5 | 4.7393e-09 | 5.7834e-09 | 1.5767e-10 | 7.0269e-09 | 5.981e-09 | 2.9622e-10 | 7.6296e-10 | 3.2698e-10 | 1.8454e-11 | 275473.031
365496.688 | 4.7705e-09 | 5.7323e-09 | 1.557e-10 | 7.0404e-09 | 5.99e-09 | 2.9247e-10 | 7.7725e-10 | 3.2547e-10 | 1.8527e-11 | 275485.219
365508.844 | 4.771e-09 | 5.7832e-09 | 1.5706e-10 | 6.9809e-09 | 5.9714e-09 | 2.9637e-10 | 7.5331e-10 | 3.2779e-10 | 1.8288e-11 | 275497.375
365521 | 4.8101e-09 | 5.7371e-09 | 1.5572e-10 | 7.0859e-09 | 5.9908e-09 | 2.9373e-10 | 7.6219e-10 | 3.3036e-10 | 1.8362e-11 | 275509.531
365533.188 | 4.7992e-09 | 5.7798e-09 | 1.5758e-10 | 7.0371e-09 | 6.0353e-09 | 2.9578e-10 | 7.6378e-10 | 3.2588e-10 | 1.8293e-11 | 275521.719
365545.344 | 4.773e-09 | 5.7533e-09 | 1.5792e-10 | 7.0943e-09 | 5.9359e-09 | 2.9978e-10 | 7.69e-10 | 3.3168e-10 | 1.8499e-11 | 275533.875
365557.5 | 4.7331e-09 | 5.7901e-09 | 1.589e-10 | 7.1408e-09 | 5.9866e-09 | 2.9584e-10 | 7.6601e-10 | 3.2859e-10 | 1.8428e-11 | 275546.031
365569.688 | 4.7333e-09 | 5.7899e-09 | 1.5668e-10 | 7.1012e-09 | 5.974e-09 | 2.935e-10 | 7.6663e-10 | 3.2584e-10 | 1.8299e-11 | 275558.219
365581.844 | 4.7703e-09 | 5.9006e-09 | 1.583e-10 | 7.0442e-09 | 5.9931e-09 | 2.9624e-10 | 7.631e-10 | 3.2557e-10 | 1.849e-11 | 275570.375
365594.031 | 4.832e-09 | 5.8391e-09 | 1.5895e-10 | 7.0918e-09 | 6.0754e-09 | 2.9729e-10 | 7.6963e-10 | 3.3325e-10 | 1.8676e-11 | 275582.562
365606.188 | 4.8299e-09 | 5.8059e-09 | 1.5832e-10 | 7.1525e-09 | 6.0566e-09 | 2.9797e-10 | 7.7728e-10 | 3.3258e-10 | 1.8787e-11 | 275594.719
365618.344 | 4.835e-09 | 5.8219e-09 | 1.5764e-10 | 7.0792e-09 | 6.0428e-09 | 2.9627e-10 | 7.7203e-10 | 3.3217e-10 | 1.854e-11 | 275606.875
365630.531 | 4.7786e-09 | 5.8446e-09 | 1.5761e-10 | 7.0891e-09 | 6.0239e-09 | 2.9493e-10 | 7.7511e-10 | 3.2966e-10 | 1.875e-11 | 275619.062
365642.688 | 4.8207e-09 | 5.7958e-09 | 1.5942e-10 | 7.1053e-09 | 6.0262e-09 | 2.9803e-10 | 7.6995e-10 | 3.2756e-10 | 1.8512e-11 | 275631.219
365654.844 | 4.908e-09 | 5.8986e-09 | 1.5817e-10 | 7.0469e-09 | 6.0438e-09 | 2.9675e-10 | 7.6762e-10 | 3.2732e-10 | 1.8219e-11 | 275643.375
365667.031 | 4.789e-09 | 5.8395e-09 | 1.5969e-10 | 7.1066e-09 | 6.0737e-09 | 2.9548e-10 | 7.7712e-10 | 3.3146e-10 | 1.843e-11 | 275655.562
365679.188 | 4.772e-09 | 5.7826e-09 | 1.5685e-10 | 7.0047e-09 | 6.0096e-09 | 2.9575e-10 | 7.6656e-10 | 3.2713e-10 | 1.8499e-11 | 275667.719
365691.344 | 4.7559e-09 | 5.808e-09 | 1.5916e-10 | 7.0661e-09 | 5.9901e-09 | 2.9737e-10 | 7.6486e-10 | 3.2922e-10 | 1.8423e-11 | 275679.875
365703.531 | 4.8396e-09 | 5.8141e-09 | 1.5702e-10 | 7.0533e-09 | 6.0612e-09 | 2.9691e-10 | 7.7338e-10 | 3.2772e-10 | 1.8554e-11 | 275692.062
365715.688 | 4.7646e-09 | 5.7226e-09 | 1.5882e-10 | 7.1357e-09 | 6.0564e-09 | 2.9792e-10 | 7.671e-10 | 3.2903e-10 | 1.8235e-11 | 275704.219
365727.844 | 4.8074e-09 | 5.743e-09 | 1.5906e-10 | 7.076e-09 | 5.9882e-09 | 2.9475e-10 | 7.6993e-10 | 3.3083e-10 | 1.8434e-11 | 275716.375
365740.031 | 4.808e-09 | 5.8004e-09 | 1.587e-10 | 7.0818e-09 | 6.0953e-09 | 2.9452e-10 | 7.7005e-10 | 3.3066e-10 | 1.8459e-11 | 275728.562
365752.188 | 4.7568e-09 | 5.8709e-09 | 1.5939e-10 | 7.0579e-09 | 6.0057e-09 | 2.9927e-10 | 7.6705e-10 | 3.2745e-10 | 1.8594e-11 | 275740.719
365764.344 | 4.8328e-09 | 5.8428e-09 | 1.61e-10 | 7.0722e-09 | 6.0498e-09 | 2.9504e-10 | 7.7288e-10 | 3.2985e-10 | 1.8442e-11 | 275752.875
365776.531 | 4.7832e-09 | 5.7733e-09 | 1.5584e-10 | 6.9902e-09 | 5.9904e-09 | 2.9621e-10 | 7.7274e-10 | 3.2992e-10 | 1.8255e-11 | 275765.062
365788.688 | 4.8158e-09 | 5.789e-09 | 1.5835e-10 | 7.1126e-09 | 6.0352e-09 | 2.945e-10 | 7.7298e-10 | 3.2822e-10 | 1.8602e-11 | 275777.219
365800.844 | 4.7462e-09 | 5.7961e-09 | 1.5898e-10 | 7.0263e-09 | 6.025e-09 | 2.953e-10 | 7.7341e-10 | 3.2766e-10 | 1.8308e-11 | 275789.375
365813.031 | 4.7839e-09 | 5.7858e-09 | 1.5825e-10 | 7.0178e-09 | 6.0165e-09 | 2.9482e-10 | 7.6338e-10 | 3.2759e-10 | 1.8393e-11 | 275801.562
365825.188 | 4.765e-09 | 5.8071e-09 | 1.5876e-10 | 7.0823e-09 | 5.9423e-09 | 2.9302e-10 | 7.642e-10 | 3.2855e-10 | 1.8369e-11 | 275813.719
365837.344 | 4.7409e-09 | 5.817e-09 | 1.5595e-10 | 7.0971e-09 | 6.0008e-09 | 2.9414e-10 | 7.7214e-10 | 3.3201e-10 | 1.8434e-11 | 275825.875
365849.531 | 4.7755e-09 | 5.8195e-09 | 1.5799e-10 | 7.0525e-09 | 6.0282e-09 | 2.9245e-10 | 7.6762e-10 | 3.3025e-10 | 1.835e-11 | 275838.062
365861.688 | 4.7438e-09 | 5.7525e-09 | 1.5774e-10 | 7.0454e-09 | 5.9649e-09 | 2.9659e-10 | 7.566e-10 | 3.2577e-10 | 1.8311e-11 | 275850.219
365873.844 | 4.8347e-09 | 5.8114e-09 | 1.5763e-10 | 7.0209e-09 | 6.0206e-09 | 2.9002e-10 | 7.6398e-10 | 3.305e-10 | 1.831e-11 | 275862.375
365886.031 | 4.7914e-09 | 5.849e-09 | 1.573e-10 | 7.0266e-09 | 6.0128e-09 | 2.9255e-10 | 7.6597e-10 | 3.2525e-10 | 1.855e-11 | 275874.562
365898.188 | 4.8746e-09 | 5.8174e-09 | 1.5825e-10 | 7.0882e-09 | 6.0111e-09 | 2.9549e-10 | 7.6134e-10 | 3.2971e-10 | 1.8425e-11 | 275886.719
365910.344 | 4.8182e-09 | 5.8878e-09 | 1.5811e-10 | 6.9473e-09 | 5.9783e-09 | 2.9731e-10 | 7.6085e-10 | 3.2791e-10 | 1.8578e-11 | 275898.875
365922.531 | 4.7312e-09 | 5.7918e-09 | 1.5767e-10 | 7.1305e-09 | 5.9638e-09 | 2.9434e-10 | 7.6252e-10 | 3.3033e-10 | 1.851e-11 | 275911.062
365934.688 | 4.775e-09 | 5.7933e-09 | 1.5797e-10 | 7.0261e-09 | 5.9963e-09 | 2.9908e-10 | 7.6337e-10 | 3.2357e-10 | 1.8286e-11 | 275923.219
365946.844 | 4.7835e-09 | 5.8168e-09 | 1.5623e-10 | 6.9637e-09 | 5.9967e-09 | 2.967e-10 | 7.6879e-10 | 3.2749e-10 | 1.8257e-11 | 275935.375
365959.031 | 4.764e-09 | 5.7373e-09 | 1.5643e-10 | 7.0042e-09 | 6.0519e-09 | 2.9366e-10 | 7.6e-10 | 3.2861e-10 | 1.8358e-11 | 275947.562
365971.188 | 4.7709e-09 | 5.7967e-09 | 1.5648e-10 | 7.0419e-09 | 6.019e-09 | 2.9464e-10 | 7.6602e-10 | 3.2377e-10 | 1.8157e-11 | 275959.719
365983.375 | 4.7751e-09 | 5.8016e-09 | 1.5598e-10 | 6.9867e-09 | 6.0536e-09 | 2.9719e-10 | 7.6472e-10 | 3.2706e-10 | 1.8397e-11 | 275971.906
365995.531 | 4.8049e-09 | 5.8455e-09 | 1.5625e-10 | 7.0365e-09 | 6.0366e-09 | 2.9703e-10 | 7.5518e-10 | 3.2386e-10 | 1.8326e-11 | 275984.062
366007.688 | 4.7619e-09 | 5.7919e-09 | 1.5593e-10 | 7.0151e-09 | 6.0056e-09 | 2.9545e-10 | 7.6295e-10 | 3.2344e-10 | 1.8293e-11 | 275996.219
366019.875 | 4.79e-09 | 5.7852e-09 | 1.5805e-10 | 7.0279e-09 | 6.0921e-09 | 2.9263e-10 | 7.6563e-10 | 3.3085e-10 | 1.8492e-11 | 276008.406
366032.031 | 4.9087e-09 | 5.8345e-09 | 1.5744e-10 | 7.0308e-09 | 5.9814e-09 | 2.9906e-10 | 7.6658e-10 | 3.2499e-10 | 1.823e-11 | 276020.562
366044.188 | 4.7776e-09 | 5.8528e-09 | 1.5746e-10 | 7.0063e-09 | 5.9913e-09 | 2.9343e-10 | 7.6709e-10 | 3.2901e-10 | 1.8391e-11 | 276032.719
366056.375 | 4.8122e-09 | 5.7801e-09 | 1.5845e-10 | 7.0296e-09 | 6.041e-09 | 2.956e-10 | 7.6517e-10 | 3.2807e-10 | 1.8308e-11 | 276044.906
366068.531 | 4.8395e-09 | 5.7913e-09 | 1.5858e-10 | 6.9955e-09 | 6.0151e-09 | 2.9512e-10 | 7.5806e-10 | 3.2921e-10 | 1.8228e-11 | 276057.062
366080.688 | 4.8386e-09 | 5.7988e-09 | 1.5841e-10 | 7.076e-09 | 5.9867e-09 | 2.9523e-10 | 7.7064e-10 | 3.2817e-10 | 1.8481e-11 | 276069.219
366092.875 | 4.7924e-09 | 5.7577e-09 | 1.601e-10 | 7.0918e-09 | 5.9837e-09 | 2.9592e-10 | 7.7104e-10 | 3.2889e-10 | 1.8405e-11 | 276081.406
366105.031 | 4.8407e-09 | 5.7689e-09 | 1.5783e-10 | 6.9513e-09 | 5.998e-09 | 2.9936e-10 | 7.6655e-10 | 3.2665e-10 | 1.8542e-11 | 276093.562
366117.188 | 4.7464e-09 | 5.7882e-09 | 1.5941e-10 | 7.0475e-09 | 5.978e-09 | 2.9623e-10 | 7.6412e-10 | 3.2931e-10 | 1.8367e-11 | 276105.719
366129.375 | 4.788e-09 | 5.7631e-09 | 1.5813e-10 | 6.984e-09 | 6.0037e-09 | 2.9484e-10 | 7.6333e-10 | 3.2749e-10 | 1.8397e-11 | 276117.906
366141.531 | 4.7781e-09 | 5.8043e-09 | 1.5838e-10 | 7.0013e-09 | 6.0472e-09 | 2.9843e-10 | 7.683e-10 | 3.2987e-10 | 1.8484e-11 | 276130.062
366153.688 | 4.7558e-09 | 5.8191e-09 | 1.5888e-10 | 7.0561e-09 | 6.0171e-09 | 2.9843e-10 | 7.6821e-10 | 3.2706e-10 | 1.8549e-11 | 276142.219
366165.875 | 4.776e-09 | 5.8067e-09 | 1.5804e-10 | 7.0341e-09 | 5.9743e-09 | 2.9443e-10 | 7.6774e-10 | 3.3015e-10 | 1.8551e-11 | 276154.406
366178.031 | 4.748e-09 | 5.7786e-09 | 1.5777e-10 | 7.0841e-09 | 5.9927e-09 | 2.9529e-10 | 7.6478e-10 | 3.3204e-10 | 1.8522e-11 | 276166.562
366190.188 | 4.7638e-09 | 5.8059e-09 | 1.579e-10 | 6.9971e-09 | 5.9613e-09 | 2.9476e-10 | 7.6815e-10 | 3.278e-10 | 1.8526e-11 | 276178.719
366202.375 | 4.7798e-09 | 5.8184e-09 | 1.5911e-10 | 7.0901e-09 | 5.9119e-09 | 2.9895e-10 | 7.7278e-10 | 3.3372e-10 | 1.8136e-11 | 276190.906
366214.531 | 4.7995e-09 | 5.7985e-09 | 1.5756e-10 | 7.0269e-09 | 6.0126e-09 | 2.9524e-10 | 7.6645e-10 | 3.2997e-10 | 1.8317e-11 | 276203.062
366226.688 | 4.7627e-09 | 5.8181e-09 | 1.5679e-10 | 7.0543e-09 | 6.0255e-09 | 2.9693e-10 | 7.7169e-10 | 3.2688e-10 | 1.859e-11 | 276215.219
366238.875 | 4.8522e-09 | 5.8608e-09 | 1.5806e-10 | 7.1096e-09 | 6.0017e-09 | 2.9504e-10 | 7.6525e-10 | 3.262e-10 | 1.8326e-11 | 276227.406
366251.031 | 4.7954e-09 | 5.7972e-09 | 1.575e-10 | 7.0146e-09 | 5.9159e-09 | 2.975e-10 | 7.6651e-10 | 3.2454e-10 | 1.8392e-11 | 276239.562
366263.188 | 4.7466e-09 | 5.7654e-09 | 1.5857e-10 | 7.1014e-09 | 6.0623e-09 | 2.9334e-10 | 7.7198e-10 | 3.2934e-10 | 1.8482e-11 | 276251.719
366275.375 | 4.8208e-09 | 5.7504e-09 | 1.5871e-10 | 7.0272e-09 | 6.0015e-09 | 2.9684e-10 | 7.6831e-10 | 3.2672e-10 | 1.8388e-11 | 276263.906
366287.531 | 4.7512e-09 | 5.7752e-09 | 1.5938e-10 | 7.093e-09 | 5.962e-09 | 2.9362e-10 | 7.6842e-10 | 3.2698e-10 | 1.8413e-11 | 276276.062
366299.688 | 4.8105e-09 | 5.813e-09 | 1.5809e-10 | 7.0871e-09 | 6.0009e-09 | 2.9394e-10 | 7.6134e-10 | 3.2817e-10 | 1.8225e-11 | 276288.219
366311.875 | 4.7584e-09 | 5.8561e-09 | 1.5877e-10 | 7.0852e-09 | 6.0149e-09 | 2.9391e-10 | 7.7008e-10 | 3.2635e-10 | 1.8395e-11 | 276300.406
366324.031 | 4.7966e-09 | 5.77e-09 | 1.5602e-10 | 7.0985e-09 | 6.0336e-09 | 2.944e-10 | 7.7098e-10 | 3.2784e-10 | 1.8277e-11 | 276312.562
366336.188 | 4.8246e-09 | 5.7663e-09 | 1.5752e-10 | 7.0834e-09 | 6.0056e-09 | 2.9469e-10 | 7.676e-10 | 3.3045e-10 | 1.8496e-11 | 276324.719
366348.375 | 4.7764e-09 | 5.738e-09 | 1.5914e-10 | 7.006e-09 | 5.9672e-09 | 2.9701e-10 | 7.7638e-10 | 3.2548e-10 | 1.8388e-11 | 276336.906
366360.531 | 4.8081e-09 | 5.7851e-09 | 1.5745e-10 | 7.1115e-09 | 5.9902e-09 | 2.979e-10 | 7.6839e-10 | 3.3079e-10 | 1.8304e-11 | 276349.062
366372.719 | 4.7932e-09 | 5.8501e-09 | 1.5856e-10 | 7.0999e-09 | 6.0047e-09 | 2.9308e-10 | 7.684e-10 | 3.297e-10 | 1.8357e-11 | 276361.25
366384.875 | 4.8125e-09 | 5.7383e-09 | 1.5828e-10 | 7.076e-09 | 6.0432e-09 | 2.9845e-10 | 7.68e-10 | 3.3046e-10 | 1.8338e-11 | 276373.406
366397.031 | 4.7293e-09 | 5.8391e-09 | 1.5875e-10 | 7.113e-09 | 6.0434e-09 | 2.9713e-10 | 7.6696e-10 | 3.2884e-10 | 1.8364e-11 | 276385.562
366409.219 | 4.7936e-09 | 5.7653e-09 | 1.5852e-10 | 7.0758e-09 | 5.9874e-09 | 2.9541e-10 | 7.6605e-10 | 3.2686e-10 | 1.8303e-11 | 276397.75
366421.375 | 4.8125e-09 | 5.7175e-09 | 1.5751e-10 | 7.0029e-09 | 5.9967e-09 | 2.9299e-10 | 7.6416e-10 | 3.3222e-10 | 1.8413e-11 | 276409.906
366433.531 | 4.7681e-09 | 5.7346e-09 | 1.5927e-10 | 7.0427e-09 | 5.95e-09 | 2.9539e-10 | 7.7538e-10 | 3.2809e-10 | 1.8477e-11 | 276422.062
366445.719 | 4.8532e-09 | 5.8343e-09 | 1.5907e-10 | 7.0647e-09 | 6.0385e-09 | 2.9784e-10 | 7.6414e-10 | 3.2466e-10 | 1.8431e-11 | 276434.25
366457.875 | 4.7871e-09 | 5.7291e-09 | 1.573e-10 | 6.9547e-09 | 5.9799e-09 | 2.9267e-10 | 7.6805e-10 | 3.2655e-10 | 1.8345e-11 | 276446.406
366470.031 | 4.8015e-09 | 5.7306e-09 | 1.5893e-10 | 7.0406e-09 | 6.0104e-09 | 2.9715e-10 | 7.7133e-10 | 3.2628e-10 | 1.852e-11 | 276458.562
366482.219 | 4.7722e-09 | 5.812e-09 | 1.6018e-10 | 7.1435e-09 | 6.0132e-09 | 2.9576e-10 | 7.6615e-10 | 3.3131e-10 | 1.8476e-11 | 276470.75
366494.375 | 4.7856e-09 | 5.8739e-09 | 1.5824e-10 | 7.1049e-09 | 5.9918e-09 | 2.9732e-10 | 7.8119e-10 | 3.2648e-10 | 1.8412e-11 | 276482.906
366506.531 | 4.8418e-09 | 5.7907e-09 | 1.5897e-10 | 7.0743e-09 | 6.028e-09 | 2.9433e-10 | 7.5827e-10 | 3.299e-10 | 1.8397e-11 | 276495.062
366518.719 | 4.7946e-09 | 5.8288e-09 | 1.5848e-10 | 7.125e-09 | 6.0245e-09 | 2.9612e-10 | 7.6794e-10 | 3.3267e-10 | 1.8479e-11 | 276507.25
366530.875 | 4.8197e-09 | 5.8658e-09 | 1.5921e-10 | 7.0489e-09 | 6.0359e-09 | 2.9468e-10 | 7.6778e-10 | 3.2882e-10 | 1.8451e-11 | 276519.406
366543.031 | 4.8297e-09 | 5.8226e-09 | 1.6079e-10 | 7.0332e-09 | 6.0213e-09 | 2.9645e-10 | 7.7687e-10 | 3.3265e-10 | 1.8453e-11 | 276531.562
366555.219 | 4.7977e-09 | 5.8515e-09 | 1.5723e-10 | 7.1265e-09 | 5.9981e-09 | 2.9364e-10 | 7.669e-10 | 3.2799e-10 | 1.8555e-11 | 276543.75
366567.375 | 4.7221e-09 | 5.8056e-09 | 1.5898e-10 | 7.1422e-09 | 5.9709e-09 | 2.9235e-10 | 7.7074e-10 | 3.3339e-10 | 1.8539e-11 | 276555.906
366579.531 | 4.7816e-09 | 5.8198e-09 | 1.6075e-10 | 7.0808e-09 | 6.0609e-09 | 2.9961e-10 | 7.7848e-10 | 3.3092e-10 | 1.8499e-11 | 276568.062
366591.719 | 4.7956e-09 | 5.8619e-09 | 1.5898e-10 | 7.0877e-09 | 6.0689e-09 | 2.9911e-10 | 7.8367e-10 | 3.2972e-10 | 1.8556e-11 | 276580.25
366603.875 | 4.7652e-09 | 5.9042e-09 | 1.5852e-10 | 7.138e-09 | 6.097e-09 | 3.0011e-10 | 7.7494e-10 | 3.2766e-10 | 1.8614e-11 | 276592.406
366616.031 | 4.7968e-09 | 5.8731e-09 | 1.6003e-10 | 7.1487e-09 | 6.0349e-09 | 2.984e-10 | 7.7548e-10 | 3.3101e-10 | 1.8356e-11 | 276604.562
366628.219 | 4.8137e-09 | 5.881e-09 | 1.5765e-10 | 7.0415e-09 | 6.0521e-09 | 2.9766e-10 | 7.7699e-10 | 3.348e-10 | 1.8626e-11 | 276616.75
366640.375 | 4.8344e-09 | 5.8196e-09 | 1.6332e-10 | 7.1575e-09 | 6.0799e-09 | 3.0071e-10 | 7.7949e-10 | 3.3364e-10 | 1.8344e-11 | 276628.906
366652.531 | 4.846e-09 | 5.8547e-09 | 1.5883e-10 | 7.1126e-09 | 6.0405e-09 | 3.0019e-10 | 7.6961e-10 | 3.3077e-10 | 1.8373e-11 | 276641.062
366664.719 | 4.9024e-09 | 5.8624e-09 | 1.6028e-10 | 7.1086e-09 | 6.0258e-09 | 2.978e-10 | 7.7728e-10 | 3.3174e-10 | 1.8438e-11 | 276653.25
366676.875 | 4.8403e-09 | 5.8252e-09 | 1.6052e-10 | 7.075e-09 | 6.065e-09 | 2.9414e-10 | 7.6319e-10 | 3.3219e-10 | 1.8358e-11 | 276665.406
366689.031 | 4.8493e-09 | 5.8205e-09 | 1.613e-10 | 7.0724e-09 | 6.1052e-09 | 2.9989e-10 | 7.734e-10 | 3.3077e-10 | 1.8595e-11 | 276677.562
366701.219 | 4.8226e-09 | 5.8836e-09 | 1.5939e-10 | 7.1023e-09 | 6.0658e-09 | 2.9982e-10 | 7.6813e-10 | 3.344e-10 | 1.8391e-11 | 276689.75
366713.375 | 4.8136e-09 | 5.8649e-09 | 1.5916e-10 | 7.1405e-09 | 6.0329e-09 | 2.9879e-10 | 7.7144e-10 | 3.3305e-10 | 1.8453e-11 | 276701.906
366725.563 | 4.8096e-09 | 5.836e-09 | 1.5947e-10 | 7.1326e-09 | 6.0253e-09 | 2.992e-10 | 7.804e-10 | 3.2834e-10 | 1.8335e-11 | 276714.094
366737.719 | 4.7754e-09 | 5.8159e-09 | 1.6043e-10 | 7.0623e-09 | 6.0702e-09 | 3.001e-10 | 7.688e-10 | 3.3081e-10 | 1.8162e-11 | 276726.25
366749.875 | 4.8373e-09 | 5.937e-09 | 1.6091e-10 | 7.1554e-09 | 6.0351e-09 | 2.9591e-10 | 7.6864e-10 | 3.2847e-10 | 1.8508e-11 | 276738.406
366762.063 | 4.8337e-09 | 5.8257e-09 | 1.586e-10 | 7.1273e-09 | 6.0499e-09 | 2.9695e-10 | 7.7249e-10 | 3.2886e-10 | 1.8532e-11 | 276750.594
366774.219 | 4.8095e-09 | 5.8908e-09 | 1.5972e-10 | 7.1129e-09 | 6.0949e-09 | 3.0023e-10 | 7.8355e-10 | 3.3016e-10 | 1.8332e-11 | 276762.75
366786.375 | 4.8493e-09 | 5.9006e-09 | 1.5913e-10 | 7.1412e-09 | 6.0464e-09 | 2.9981e-10 | 7.7052e-10 | 3.3093e-10 | 1.8434e-11 | 276774.906
366798.563 | 4.7761e-09 | 5.86e-09 | 1.6173e-10 | 7.0324e-09 | 6.0612e-09 | 2.9727e-10 | 7.6524e-10 | 3.2773e-10 | 1.8592e-11 | 276787.094
366810.719 | 4.8565e-09 | 5.8107e-09 | 1.5813e-10 | 7.0827e-09 | 6.0797e-09 | 2.9504e-10 | 7.6653e-10 | 3.2827e-10 | 1.8356e-11 | 276799.25
366822.875 | 4.8178e-09 | 5.773e-09 | 1.6007e-10 | 7.0006e-09 | 6.0367e-09 | 2.9775e-10 | 7.7108e-10 | 3.2695e-10 | 1.8592e-11 | 276811.406
366835.063 | 4.8892e-09 | 5.9097e-09 | 1.5913e-10 | 7.0195e-09 | 5.9982e-09 | 2.9489e-10 | 7.7228e-10 | 3.272e-10 | 1.8485e-11 | 276823.594
366847.219 | 4.7855e-09 | 5.8509e-09 | 1.5877e-10 | 7.1176e-09 | 5.9839e-09 | 2.9987e-10 | 7.7207e-10 | 3.3251e-10 | 1.8461e-11 | 276835.75
366859.375 | 4.7943e-09 | 5.8514e-09 | 1.595e-10 | 7.0322e-09 | 6.0422e-09 | 2.9879e-10 | 7.7438e-10 | 3.2982e-10 | 1.8761e-11 | 276847.906
366871.563 | 4.7974e-09 | 5.8162e-09 | 1.5916e-10 | 7.0816e-09 | 6.0778e-09 | 2.9756e-10 | 7.7956e-10 | 3.3004e-10 | 1.8599e-11 | 276860.094
366883.719 | 4.8536e-09 | 5.8356e-09 | 1.5888e-10 | 7.0383e-09 | 5.9863e-09 | 2.9478e-10 | 7.6587e-10 | 3.2918e-10 | 1.845e-11 | 276872.25
366895.875 | 4.8411e-09 | 5.8508e-09 | 1.6082e-10 | 7.0826e-09 | 6.0288e-09 | 2.9686e-10 | 7.7324e-10 | 3.3392e-10 | 1.852e-11 | 276884.406
366908.063 | 4.7963e-09 | 5.8768e-09 | 1.5799e-10 | 7.0594e-09 | 5.9872e-09 | 2.9699e-10 | 7.7683e-10 | 3.2702e-10 | 1.8188e-11 | 276896.594
366920.219 | 4.7832e-09 | 5.8261e-09 | 1.5731e-10 | 6.993e-09 | 5.9717e-09 | 2.9493e-10 | 7.7241e-10 | 3.286e-10 | 1.8417e-11 | 276908.75
366932.375 | 4.8336e-09 | 5.9319e-09 | 1.6004e-10 | 7.0957e-09 | 5.9619e-09 | 2.999e-10 | 7.7191e-10 | 3.2965e-10 | 1.8452e-11 | 276920.906
366944.563 | 4.7877e-09 | 5.8426e-09 | 1.5632e-10 | 6.9877e-09 | 5.9818e-09 | 2.9477e-10 | 7.6251e-10 | 3.247e-10 | 1.8313e-11 | 276933.094
366956.719 | 4.8433e-09 | 5.7937e-09 | 1.5747e-10 | 7.033e-09 | 6.0247e-09 | 2.9396e-10 | 7.6448e-10 | 3.275e-10 | 1.8301e-11 | 276945.25
366968.875 | 4.82e-09 | 5.7743e-09 | 1.559e-10 | 6.9694e-09 | 6.0325e-09 | 2.9327e-10 | 7.5883e-10 | 3.3029e-10 | 1.8455e-11 | 276957.406
366981.063 | 4.8099e-09 | 5.7809e-09 | 1.5557e-10 | 6.9835e-09 | 6.01e-09 | 2.9507e-10 | 7.6392e-10 | 3.2623e-10 | 1.8206e-11 | 276969.594
366993.219 | 4.8251e-09 | 5.7882e-09 | 1.5636e-10 | 7.0217e-09 | 5.9877e-09 | 2.9605e-10 | 7.6014e-10 | 3.2645e-10 | 1.8227e-11 | 276981.75
367005.375 | 4.7879e-09 | 5.7792e-09 | 1.5715e-10 | 6.9993e-09 | 6.0347e-09 | 2.9082e-10 | 7.5362e-10 | 3.2681e-10 | 1.8619e-11 | 276993.906
367017.563 | 4.783e-09 | 5.7652e-09 | 1.5891e-10 | 6.9623e-09 | 5.9584e-09 | 2.9538e-10 | 7.5828e-10 | 3.2714e-10 | 1.8238e-11 | 277006.094
367029.719 | 4.8391e-09 | 5.7827e-09 | 1.5821e-10 | 7.0383e-09 | 6.0041e-09 | 2.9662e-10 | 7.7073e-10 | 3.259e-10 | 1.8478e-11 | 277018.25
367041.875 | 4.8118e-09 | 5.8175e-09 | 1.5825e-10 | 6.9911e-09 | 6.0509e-09 | 2.9984e-10 | 7.6314e-10 | 3.2846e-10 | 1.8427e-11 | 277030.406
367054.063 | 4.7942e-09 | 5.8113e-09 | 1.5645e-10 | 7.0236e-09 | 6.0309e-09 | 2.9548e-10 | 7.6413e-10 | 3.2824e-10 | 1.8563e-11 | 277042.594
367066.219 | 4.8491e-09 | 5.8363e-09 | 1.5735e-10 | 7.0002e-09 | 6.0407e-09 | 2.9595e-10 | 7.5971e-10 | 3.2269e-10 | 1.8391e-11 | 277054.75
367078.375 | 4.7843e-09 | 5.7673e-09 | 1.5579e-10 | 6.9737e-09 | 6.0276e-09 | 2.9892e-10 | 7.5927e-10 | 3.2792e-10 | 1.8403e-11 | 277066.906
367090.563 | 4.8425e-09 | 5.815e-09 | 1.5684e-10 | 7.0979e-09 | 6.0866e-09 | 3.0022e-10 | 7.6024e-10 | 3.2827e-10 | 1.8345e-11 | 277079.094
367102.719 | 4.8475e-09 | 5.8415e-09 | 1.5814e-10 | 7.0538e-09 | 6.0355e-09 | 2.9674e-10 | 7.6332e-10 | 3.2564e-10 | 1.8505e-11 | 277091.25
367114.906 | 4.7721e-09 | 5.7699e-09 | 1.5706e-10 | 7.0568e-09 | 6.0929e-09 | 2.9753e-10 | 7.6017e-10 | 3.2886e-10 | 1.8043e-11 | 277103.437
367127.063 | 4.7939e-09 | 5.8569e-09 | 1.5692e-10 | 6.9669e-09 | 6.0172e-09 | 2.9933e-10 | 7.5792e-10 | 3.2491e-10 | 1.8515e-11 | 277115.594
367139.219 | 4.8132e-09 | 5.8336e-09 | 1.5744e-10 | 7.0922e-09 | 6.0503e-09 | 2.97e-10 | 7.611e-10 | 3.2892e-10 | 1.8742e-11 | 277127.75
367151.406 | 4.8325e-09 | 5.8576e-09 | 1.5727e-10 | 6.9991e-09 | 6.0087e-09 | 2.9896e-10 | 7.7209e-10 | 3.2412e-10 | 1.862e-11 | 277139.937
367163.563 | 4.7806e-09 | 5.8648e-09 | 1.5647e-10 | 7.015e-09 | 6.0485e-09 | 2.9759e-10 | 7.7207e-10 | 3.3231e-10 | 1.8749e-11 | 277152.094
367175.719 | 4.7684e-09 | 5.7923e-09 | 1.5835e-10 | 6.99e-09 | 6.0787e-09 | 2.9835e-10 | 7.6672e-10 | 3.2847e-10 | 1.8618e-11 | 277164.25
367187.906 | 4.8515e-09 | 5.801e-09 | 1.5802e-10 | 7.0441e-09 | 6.0236e-09 | 3.0094e-10 | 7.6178e-10 | 3.3026e-10 | 1.8414e-11 | 277176.437
367200.063 | 4.8353e-09 | 5.7563e-09 | 1.5634e-10 | 7.0282e-09 | 6.0158e-09 | 2.9795e-10 | 7.6769e-10 | 3.2853e-10 | 1.8181e-11 | 277188.594
367212.219 | 4.8287e-09 | 5.7996e-09 | 1.5738e-10 | 7.0312e-09 | 6.069e-09 | 2.9611e-10 | 7.6155e-10 | 3.2662e-10 | 1.8445e-11 | 277200.75
367224.406 | 4.8241e-09 | 5.7686e-09 | 1.5909e-10 | 6.9626e-09 | 6.0569e-09 | 2.9659e-10 | 7.6794e-10 | 3.2469e-10 | 1.8391e-11 | 277212.937
367236.563 | 4.8357e-09 | 5.8135e-09 | 1.5379e-10 | 7.0519e-09 | 6.023e-09 | 2.9878e-10 | 7.5709e-10 | 3.2871e-10 | 1.86e-11 | 277225.094
367248.719 | 4.8227e-09 | 5.7759e-09 | 1.5696e-10 | 7.1017e-09 | 6.0482e-09 | 2.9433e-10 | 7.6292e-10 | 3.2549e-10 | 1.8521e-11 | 277237.25
367260.906 | 4.7856e-09 | 5.8324e-09 | 1.5728e-10 | 7.0434e-09 | 6.0116e-09 | 2.9614e-10 | 7.6957e-10 | 3.2707e-10 | 1.8422e-11 | 277249.437
367273.063 | 4.8135e-09 | 5.8144e-09 | 1.5548e-10 | 6.9669e-09 | 6.0284e-09 | 2.969e-10 | 7.5968e-10 | 3.2175e-10 | 1.826e-11 | 277261.594
367285.219 | 4.8332e-09 | 5.8274e-09 | 1.5603e-10 | 6.9975e-09 | 5.9909e-09 | 2.9737e-10 | 7.613e-10 | 3.2448e-10 | 1.8411e-11 | 277273.75
367297.406 | 4.868e-09 | 5.8209e-09 | 1.5594e-10 | 6.9419e-09 | 6.0223e-09 | 2.9831e-10 | 7.6388e-10 | 3.289e-10 | 1.8411e-11 | 277285.937
367309.563 | 4.7954e-09 | 5.7285e-09 | 1.5617e-10 | 7.0729e-09 | 6.044e-09 | 2.9693e-10 | 7.5823e-10 | 3.2687e-10 | 1.831e-11 | 277298.094
367321.719 | 4.7788e-09 | 5.7918e-09 | 1.5835e-10 | 6.9936e-09 | 5.9937e-09 | 2.9506e-10 | 7.6529e-10 | 3.2954e-10 | 1.829e-11 | 277310.25
367333.906 | 4.7354e-09 | 5.762e-09 | 1.5615e-10 | 7.1188e-09 | 5.9739e-09 | 2.9814e-10 | 7.6455e-10 | 3.2482e-10 | 1.8462e-11 | 277322.437
367346.063 | 4.8078e-09 | 5.7862e-09 | 1.5737e-10 | 7.1146e-09 | 6e-09 | 2.94e-10 | 7.6938e-10 | 3.2857e-10 | 1.8252e-11 | 277334.594
367358.219 | 4.76e-09 | 5.8143e-09 | 1.5802e-10 | 7.0441e-09 | 6.0101e-09 | 2.9873e-10 | 7.573e-10 | 3.2822e-10 | 1.8281e-11 | 277346.75
367370.406 | 4.7987e-09 | 5.7184e-09 | 1.5674e-10 | 7.1337e-09 | 5.9883e-09 | 2.9491e-10 | 7.7159e-10 | 3.2796e-10 | 1.8537e-11 | 277358.937
367382.563 | 4.7929e-09 | 5.7838e-09 | 1.5472e-10 | 7.0001e-09 | 6.0079e-09 | 2.9466e-10 | 7.6961e-10 | 3.2924e-10 | 1.8288e-11 | 277371.094
367394.719 | 4.8033e-09 | 5.7513e-09 | 1.5619e-10 | 7.0487e-09 | 5.9785e-09 | 2.9969e-10 | 7.6882e-10 | 3.257e-10 | 1.8366e-11 | 277383.25
367406.906 | 4.791e-09 | 5.7706e-09 | 1.5871e-10 | 7.0944e-09 | 5.9697e-09 | 2.9577e-10 | 7.6676e-10 | 3.3048e-10 | 1.8413e-11 | 277395.437
367419.063 | 4.8448e-09 | 5.7666e-09 | 1.5512e-10 | 7.1236e-09 | 5.9334e-09 | 2.9568e-10 | 7.6855e-10 | 3.2628e-10 | 1.87e-11 | 277407.594
367431.219 | 4.803e-09 | 5.7432e-09 | 1.5775e-10 | 7.056e-09 | 5.969e-09 | 2.973e-10 | 7.7592e-10 | 3.3041e-10 | 1.8368e-11 | 277419.75
367443.406 | 4.7962e-09 | 5.8062e-09 | 1.5757e-10 | 7.0587e-09 | 6.0064e-09 | 2.994e-10 | 7.6951e-10 | 3.319e-10 | 1.8521e-11 | 277431.937
367455.563 | 4.7835e-09 | 5.7465e-09 | 1.5784e-10 | 7.0396e-09 | 5.9688e-09 | 2.9596e-10 | 7.7417e-10 | 3.2853e-10 | 1.834e-11 | 277444.094
367467.719 | 4.7773e-09 | 5.6977e-09 | 1.5649e-10 | 7.0362e-09 | 5.9864e-09 | 2.9613e-10 | 7.7287e-10 | 3.2931e-10 | 1.8292e-11 | 277456.25
367479.906 | 4.7807e-09 | 5.7556e-09 | 1.5646e-10 | 7.1436e-09 | 5.92e-09 | 2.9484e-10 | 7.6756e-10 | 3.3075e-10 | 1.8398e-11 | 277468.437
367492.063 | 4.7036e-09 | 5.734e-09 | 1.5728e-10 | 7.1084e-09 | 5.9291e-09 | 2.9308e-10 | 7.7548e-10 | 3.2769e-10 | 1.8513e-11 | 277480.594
367504.25 | 4.7334e-09 | 5.8125e-09 | 1.577e-10 | 7.1284e-09 | 5.9714e-09 | 3.0129e-10 | 7.6043e-10 | 3.2821e-10 | 1.8503e-11 | 277492.781
367516.406 | 4.7705e-09 | 5.7579e-09 | 1.5613e-10 | 7.0762e-09 | 6.0081e-09 | 2.9407e-10 | 7.6886e-10 | 3.3125e-10 | 1.8439e-11 | 277504.937
367528.563 | 4.7551e-09 | 5.7812e-09 | 1.5626e-10 | 7.1343e-09 | 5.8964e-09 | 2.9404e-10 | 7.6559e-10 | 3.2837e-10 | 1.8388e-11 | 277517.094
367540.75 | 4.8032e-09 | 5.72e-09 | 1.5565e-10 | 7.1281e-09 | 5.9806e-09 | 2.9632e-10 | 7.7205e-10 | 3.3473e-10 | 1.843e-11 | 277529.281
367552.906 | 4.7227e-09 | 5.7651e-09 | 1.5698e-10 | 7.1264e-09 | 5.9964e-09 | 2.9537e-10 | 7.6888e-10 | 3.2558e-10 | 1.8477e-11 | 277541.437
367565.063 | 4.7759e-09 | 5.6906e-09 | 1.5707e-10 | 7.1581e-09 | 5.9118e-09 | 2.9575e-10 | 7.7016e-10 | 3.301e-10 | 1.8398e-11 | 277553.594
367577.25 | 4.7162e-09 | 5.7372e-09 | 1.5725e-10 | 7.086e-09 | 5.9552e-09 | 2.9661e-10 | 7.6494e-10 | 3.3576e-10 | 1.8494e-11 | 277565.781
367589.406 | 4.7286e-09 | 5.7197e-09 | 1.5592e-10 | 7.0748e-09 | 5.9172e-09 | 2.9104e-10 | 7.7518e-10 | 3.3027e-10 | 1.8381e-11 | 277577.937
367601.563 | 4.7496e-09 | 5.7923e-09 | 1.5665e-10 | 7.1096e-09 | 5.952e-09 | 2.9641e-10 | 7.7391e-10 | 3.3445e-10 | 1.8256e-11 | 277590.094
367613.75 | 4.7448e-09 | 5.7026e-09 | 1.5822e-10 | 7.1677e-09 | 5.9656e-09 | 2.9535e-10 | 7.8032e-10 | 3.3188e-10 | 1.8524e-11 | 277602.281
367625.906 | 4.78e-09 | 5.8075e-09 | 1.5695e-10 | 7.2086e-09 | 5.9739e-09 | 2.951e-10 | 7.7013e-10 | 3.298e-10 | 1.8291e-11 | 277614.437
367638.063 | 4.7545e-09 | 5.7565e-09 | 1.5809e-10 | 7.2027e-09 | 5.9854e-09 | 2.9711e-10 | 7.8308e-10 | 3.31e-10 | 1.8329e-11 | 277626.594
367650.25 | 4.7875e-09 | 5.7434e-09 | 1.5761e-10 | 7.2014e-09 | 5.96e-09 | 2.9755e-10 | 7.7063e-10 | 3.3165e-10 | 1.8658e-11 | 277638.781
367662.406 | 4.7764e-09 | 5.7508e-09 | 1.5821e-10 | 7.2342e-09 | 5.9822e-09 | 2.9318e-10 | 7.7689e-10 | 3.318e-10 | 1.8447e-11 | 277650.937
367674.563 | 4.7644e-09 | 5.7508e-09 | 1.5933e-10 | 7.2621e-09 | 5.982e-09 | 2.9783e-10 | 7.7826e-10 | 3.3093e-10 | 1.867e-11 | 277663.094
367686.75 | 4.7762e-09 | 5.6994e-09 | 1.6035e-10 | 7.3008e-09 | 5.9614e-09 | 2.9464e-10 | 7.8716e-10 | 3.338e-10 | 1.8258e-11 | 277675.281
367698.906 | 4.8047e-09 | 5.7869e-09 | 1.586e-10 | 7.1912e-09 | 5.9629e-09 | 2.9581e-10 | 7.8571e-10 | 3.3198e-10 | 1.8532e-11 | 277687.437
367711.063 | 4.7722e-09 | 5.7061e-09 | 1.5971e-10 | 7.2389e-09 | 5.9805e-09 | 2.9541e-10 | 7.9123e-10 | 3.3641e-10 | 1.8465e-11 | 277699.594
367723.25 | 4.768e-09 | 5.7457e-09 | 1.581e-10 | 7.3304e-09 | 5.9736e-09 | 2.9875e-10 | 7.8278e-10 | 3.3324e-10 | 1.8692e-11 | 277711.781
367735.406 | 4.7594e-09 | 5.7197e-09 | 1.5851e-10 | 7.2519e-09 | 5.8677e-09 | 2.9893e-10 | 7.7959e-10 | 3.3814e-10 | 1.871e-11 | 277723.937
367747.563 | 4.7525e-09 | 5.711e-09 | 1.59e-10 | 7.2685e-09 | 5.8953e-09 | 2.9885e-10 | 7.8626e-10 | 3.3642e-10 | 1.8574e-11 | 277736.094
367759.75 | 4.8108e-09 | 5.6941e-09 | 1.603e-10 | 7.3383e-09 | 5.9864e-09 | 2.9397e-10 | 7.693e-10 | 3.3493e-10 | 1.8636e-11 | 277748.281
367771.906 | 4.7942e-09 | 5.7156e-09 | 1.5682e-10 | 7.3409e-09 | 5.9619e-09 | 2.9454e-10 | 7.9114e-10 | 3.3582e-10 | 1.8675e-11 | 277760.437
367784.063 | 4.7928e-09 | 5.7661e-09 | 1.5989e-10 | 7.2772e-09 | 5.8719e-09 | 2.9522e-10 | 7.8421e-10 | 3.4006e-10 | 1.8508e-11 | 277772.594
367796.25 | 4.7679e-09 | 5.7323e-09 | 1.5982e-10 | 7.3236e-09 | 5.9153e-09 | 2.9313e-10 | 7.8293e-10 | 3.3752e-10 | 1.8772e-11 | 277784.781
367808.406 | 4.7738e-09 | 5.719e-09 | 1.578e-10 | 7.315e-09 | 5.9791e-09 | 2.9716e-10 | 7.8245e-10 | 3.3714e-10 | 1.8448e-11 | 277796.937
367820.563 | 4.8188e-09 | 5.6849e-09 | 1.5906e-10 | 7.2478e-09 | 5.9197e-09 | 2.969e-10 | 7.8695e-10 | 3.3703e-10 | 1.8311e-11 | 277809.094
367832.75 | 4.76e-09 | 5.7231e-09 | 1.5724e-10 | 7.3043e-09 | 5.8823e-09 | 2.9604e-10 | 7.9676e-10 | 3.3398e-10 | 1.8398e-11 | 277821.281
367844.906 | 4.7335e-09 | 5.7154e-09 | 1.5927e-10 | 7.2778e-09 | 5.927e-09 | 2.9431e-10 | 7.8647e-10 | 3.3673e-10 | 1.8719e-11 | 277833.437
367857.063 | 4.7195e-09 | 5.6851e-09 | 1.5743e-10 | 7.2519e-09 | 5.9091e-09 | 2.9638e-10 | 7.8194e-10 | 3.3795e-10 | 1.8422e-11 | 277845.594
367869.25 | 4.7219e-09 | 5.6864e-09 | 1.595e-10 | 7.3292e-09 | 5.9248e-09 | 2.9455e-10 | 7.8432e-10 | 3.3738e-10 | 1.8381e-11 | 277857.781
367881.406 | 4.6796e-09 | 5.6856e-09 | 1.585e-10 | 7.2706e-09 | 5.9064e-09 | 2.9669e-10 | 7.8681e-10 | 3.3955e-10 | 1.8375e-11 | 277869.937
367893.594 | 4.7741e-09 | 5.6901e-09 | 1.6013e-10 | 7.2472e-09 | 5.8526e-09 | 2.9338e-10 | 7.8993e-10 | 3.3445e-10 | 1.8293e-11 | 277882.125
367905.75 | 4.7437e-09 | 5.7139e-09 | 1.5833e-10 | 7.2953e-09 | 5.8826e-09 | 2.9575e-10 | 7.8591e-10 | 3.3837e-10 | 1.8373e-11 | 277894.281
367917.906 | 4.6859e-09 | 5.7174e-09 | 1.6002e-10 | 7.2686e-09 | 5.9411e-09 | 2.9607e-10 | 7.8944e-10 | 3.3871e-10 | 1.8573e-11 | 277906.437
367930.094 | 4.7348e-09 | 5.6491e-09 | 1.6021e-10 | 7.3335e-09 | 5.9331e-09 | 2.972e-10 | 7.8023e-10 | 3.3622e-10 | 1.8452e-11 | 277918.625
367942.25 | 4.7152e-09 | 5.7008e-09 | 1.6066e-10 | 7.3168e-09 | 5.9007e-09 | 2.9716e-10 | 7.9419e-10 | 3.3785e-10 | 1.8417e-11 | 277930.781
367954.406 | 4.7203e-09 | 5.7172e-09 | 1.5854e-10 | 7.3526e-09 | 5.896e-09 | 2.9619e-10 | 7.9728e-10 | 3.4288e-10 | 1.8398e-11 | 277942.937
367966.594 | 4.7472e-09 | 5.6524e-09 | 1.6245e-10 | 7.4123e-09 | 5.9161e-09 | 2.9638e-10 | 8.0065e-10 | 3.3802e-10 | 1.8659e-11 | 277955.125
367978.75 | 4.7343e-09 | 5.7423e-09 | 1.604e-10 | 7.3796e-09 | 5.9485e-09 | 2.9802e-10 | 7.8848e-10 | 3.4132e-10 | 1.8715e-11 | 277967.281
367990.906 | 4.7758e-09 | 5.697e-09 | 1.5864e-10 | 7.3727e-09 | 5.9462e-09 | 2.9683e-10 | 7.9266e-10 | 3.3977e-10 | 1.8493e-11 | 277979.437
368003.094 | 4.7175e-09 | 5.6805e-09 | 1.6164e-10 | 7.3835e-09 | 5.9005e-09 | 2.9761e-10 | 7.8961e-10 | 3.4438e-10 | 1.8558e-11 | 277991.625
368015.25 | 4.7625e-09 | 5.6726e-09 | 1.6106e-10 | 7.2926e-09 | 5.9968e-09 | 2.9742e-10 | 7.9428e-10 | 3.3757e-10 | 1.8471e-11 | 278003.781
368027.406 | 4.7651e-09 | 5.6702e-09 | 1.5976e-10 | 7.3624e-09 | 5.9436e-09 | 2.9684e-10 | 7.9481e-10 | 3.4179e-10 | 1.8494e-11 | 278015.937
368039.594 | 4.756e-09 | 5.6964e-09 | 1.6135e-10 | 7.3771e-09 | 5.8881e-09 | 2.9627e-10 | 7.9685e-10 | 3.406e-10 | 1.856e-11 | 278028.125
368051.75 | 4.7373e-09 | 5.7323e-09 | 1.6078e-10 | 7.2941e-09 | 5.931e-09 | 2.9685e-10 | 7.9309e-10 | 3.4166e-10 | 1.8447e-11 | 278040.281
368063.906 | 4.7248e-09 | 5.6235e-09 | 1.5927e-10 | 7.3423e-09 | 5.8993e-09 | 2.9455e-10 | 8.0125e-10 | 3.4045e-10 | 1.8391e-11 | 278052.437
368076.094 | 4.6978e-09 | 5.7162e-09 | 1.5936e-10 | 7.3391e-09 | 5.9155e-09 | 2.9337e-10 | 8.0117e-10 | 3.4241e-10 | 1.8578e-11 | 278064.625
368088.25 | 4.6744e-09 | 5.6911e-09 | 1.6163e-10 | 7.3453e-09 | 6.0152e-09 | 2.9474e-10 | 7.9338e-10 | 3.4053e-10 | 1.8517e-11 | 278076.781
368100.406 | 4.7507e-09 | 5.652e-09 | 1.6006e-10 | 7.3655e-09 | 5.9336e-09 | 2.9752e-10 | 7.9333e-10 | 3.4101e-10 | 1.8709e-11 | 278088.937
368112.594 | 4.6633e-09 | 5.6683e-09 | 1.6052e-10 | 7.3255e-09 | 5.9414e-09 | 2.9692e-10 | 7.916e-10 | 3.4497e-10 | 1.8752e-11 | 278101.125
368124.75 | 4.7511e-09 | 5.6627e-09 | 1.608e-10 | 7.4289e-09 | 5.9118e-09 | 2.9367e-10 | 7.9678e-10 | 3.3831e-10 | 1.8487e-11 | 278113.281
368136.906 | 4.7237e-09 | 5.6622e-09 | 1.5905e-10 | 7.295e-09 | 5.9269e-09 | 2.9777e-10 | 7.9516e-10 | 3.4385e-10 | 1.8609e-11 | 278125.437
368149.094 | 4.689e-09 | 5.7102e-09 | 1.5915e-10 | 7.3605e-09 | 5.8621e-09 | 3.0058e-10 | 7.945e-10 | 3.3796e-10 | 1.8475e-11 | 278137.625
368161.25 | 4.7171e-09 | 5.6673e-09 | 1.6161e-10 | 7.3978e-09 | 5.9643e-09 | 2.9588e-10 | 7.8882e-10 | 3.3989e-10 | 1.8573e-11 | 278149.781
368173.406 | 4.754e-09 | 5.6579e-09 | 1.6129e-10 | 7.3684e-09 | 6.0058e-09 | 2.9196e-10 | 8.0144e-10 | 3.3782e-10 | 1.8501e-11 | 278161.937
368185.594 | 4.7359e-09 | 5.7892e-09 | 1.6015e-10 | 7.3729e-09 | 5.9289e-09 | 2.9269e-10 | 8.0091e-10 | 3.4409e-10 | 1.8707e-11 | 278174.125
368197.75 | 4.7244e-09 | 5.7557e-09 | 1.6267e-10 | 7.386e-09 | 5.8601e-09 | 2.9762e-10 | 8.0403e-10 | 3.4685e-10 | 1.8545e-11 | 278186.281
368209.906 | 4.7809e-09 | 5.7473e-09 | 1.6155e-10 | 7.3579e-09 | 5.9062e-09 | 2.9657e-10 | 8.0591e-10 | 3.4149e-10 | 1.8468e-11 | 278198.437
368222.094 | 4.7678e-09 | 5.7198e-09 | 1.6073e-10 | 7.4072e-09 | 5.8842e-09 | 2.9937e-10 | 7.9496e-10 | 3.4023e-10 | 1.8552e-11 | 278210.625
368234.25 | 4.6983e-09 | 5.7024e-09 | 1.6313e-10 | 7.4121e-09 | 5.9251e-09 | 2.9498e-10 | 7.9502e-10 | 3.4439e-10 | 1.8783e-11 | 278222.781
368246.438 | 4.7517e-09 | 5.6864e-09 | 1.6237e-10 | 7.377e-09 | 5.9472e-09 | 2.9735e-10 | 8.0485e-10 | 3.4414e-10 | 1.8455e-11 | 278234.969
368258.594 | 4.7036e-09 | 5.7016e-09 | 1.6067e-10 | 7.353e-09 | 5.979e-09 | 2.9556e-10 | 7.9818e-10 | 3.435e-10 | 1.8604e-11 | 278247.125
368270.75 | 4.7483e-09 | 5.7408e-09 | 1.6169e-10 | 7.4729e-09 | 5.9055e-09 | 2.9836e-10 | 7.8863e-10 | 3.4432e-10 | 1.8543e-11 | 278259.281
368282.938 | 4.7378e-09 | 5.7239e-09 | 1.6133e-10 | 7.3849e-09 | 5.9325e-09 | 2.97e-10 | 8.0126e-10 | 3.4273e-10 | 1.868e-11 | 278271.469
368295.094 | 4.7572e-09 | 5.6803e-09 | 1.6089e-10 | 7.4342e-09 | 5.9084e-09 | 2.9833e-10 | 8.1006e-10 | 3.3868e-10 | 1.8399e-11 | 278283.625
368307.25 | 4.7441e-09 | 5.7265e-09 | 1.6169e-10 | 7.4058e-09 | 5.9551e-09 | 2.9295e-10 | 8.003e-10 | 3.3864e-10 | 1.8763e-11 | 278295.781
368319.438 | 4.729e-09 | 5.6905e-09 | 1.6114e-10 | 7.3501e-09 | 5.8361e-09 | 2.9618e-10 | 7.9599e-10 | 3.3694e-10 | 1.8607e-11 | 278307.969
368331.594 | 4.7212e-09 | 5.726e-09 | 1.6104e-10 | 7.3663e-09 | 5.8726e-09 | 2.9706e-10 | 7.9474e-10 | 3.4104e-10 | 1.8327e-11 | 278320.125
368343.75 | 4.7965e-09 | 5.7179e-09 | 1.6222e-10 | 7.3801e-09 | 5.9918e-09 | 2.9623e-10 | 7.9955e-10 | 3.4261e-10 | 1.8647e-11 | 278332.281
368355.938 | 4.7024e-09 | 5.6989e-09 | 1.6242e-10 | 7.443e-09 | 5.8906e-09 | 2.9834e-10 | 8.1104e-10 | 3.3977e-10 | 1.8459e-11 | 278344.469
368368.094 | 4.715e-09 | 5.674e-09 | 1.6165e-10 | 7.3231e-09 | 5.8899e-09 | 2.943e-10 | 7.9482e-10 | 3.3734e-10 | 1.8452e-11 | 278356.625
368380.25 | 4.7059e-09 | 5.6646e-09 | 1.6073e-10 | 7.3065e-09 | 5.9059e-09 | 2.9488e-10 | 7.9527e-10 | 3.4203e-10 | 1.8626e-11 | 278368.781
368392.438 | 4.6776e-09 | 5.621e-09 | 1.608e-10 | 7.3281e-09 | 5.8192e-09 | 2.94e-10 | 7.8618e-10 | 3.407e-10 | 1.8473e-11 | 278380.969
368404.594 | 4.7003e-09 | 5.6711e-09 | 1.6198e-10 | 7.2401e-09 | 5.9143e-09 | 2.9719e-10 | 7.8514e-10 | 3.3759e-10 | 1.831e-11 | 278393.125
368416.75 | 4.7453e-09 | 5.7074e-09 | 1.6004e-10 | 7.3069e-09 | 5.9442e-09 | 2.9505e-10 | 7.8044e-10 | 3.359e-10 | 1.865e-11 | 278405.281
368428.938 | 4.717e-09 | 5.6949e-09 | 1.5942e-10 | 7.3327e-09 | 5.9808e-09 | 2.9541e-10 | 7.9065e-10 | 3.3707e-10 | 1.8466e-11 | 278417.469
368441.094 | 4.7133e-09 | 5.7281e-09 | 1.5925e-10 | 7.2692e-09 | 5.8825e-09 | 2.9203e-10 | 7.8139e-10 | 3.354e-10 | 1.8331e-11 | 278429.625
368453.25 | 4.719e-09 | 5.6569e-09 | 1.586e-10 | 7.309e-09 | 5.9302e-09 | 2.9563e-10 | 7.8939e-10 | 3.3647e-10 | 1.8567e-11 | 278441.781
368465.438 | 4.7523e-09 | 5.6323e-09 | 1.5964e-10 | 7.362e-09 | 5.9364e-09 | 2.9272e-10 | 7.8516e-10 | 3.3421e-10 | 1.8451e-11 | 278453.969
368477.594 | 4.6731e-09 | 5.6704e-09 | 1.5908e-10 | 7.3076e-09 | 5.9483e-09 | 2.9526e-10 | 7.7995e-10 | 3.3836e-10 | 1.8415e-11 | 278466.125
368489.75 | 4.7062e-09 | 5.6646e-09 | 1.5934e-10 | 7.3007e-09 | 5.9256e-09 | 2.9589e-10 | 7.8969e-10 | 3.3917e-10 | 1.8467e-11 | 278478.281
368501.938 | 4.7391e-09 | 5.6672e-09 | 1.582e-10 | 7.241e-09 | 5.8832e-09 | 2.9587e-10 | 7.8677e-10 | 3.3386e-10 | 1.8105e-11 | 278490.469
368514.094 | 4.6853e-09 | 5.7266e-09 | 1.6068e-10 | 7.256e-09 | 5.8232e-09 | 2.9305e-10 | 7.8864e-10 | 3.3747e-10 | 1.8555e-11 | 278502.625
368526.25 | 4.6876e-09 | 5.7165e-09 | 1.6165e-10 | 7.2257e-09 | 5.8691e-09 | 2.9589e-10 | 7.9183e-10 | 3.3495e-10 | 1.8343e-11 | 278514.781
368538.438 | 4.7017e-09 | 5.6903e-09 | 1.5859e-10 | 7.3409e-09 | 5.925e-09 | 2.9743e-10 | 7.9106e-10 | 3.3802e-10 | 1.8628e-11 | 278526.969
368550.594 | 4.7371e-09 | 5.6237e-09 | 1.6098e-10 | 7.2896e-09 | 5.9818e-09 | 2.928e-10 | 7.9453e-10 | 3.3359e-10 | 1.8356e-11 | 278539.125
368562.75 | 4.7065e-09 | 5.6424e-09 | 1.5931e-10 | 7.3244e-09 | 5.8475e-09 | 2.9392e-10 | 7.9062e-10 | 3.3686e-10 | 1.8317e-11 | 278551.281
368574.938 | 4.779e-09 | 5.7271e-09 | 1.5967e-10 | 7.2861e-09 | 5.8605e-09 | 2.9487e-10 | 7.9064e-10 | 3.4041e-10 | 1.8457e-11 | 278563.469
368587.094 | 4.6733e-09 | 5.7426e-09 | 1.5937e-10 | 7.3445e-09 | 5.9098e-09 | 2.9465e-10 | 7.897e-10 | 3.4082e-10 | 1.8546e-11 | 278575.625
368599.25 | 4.715e-09 | 5.7384e-09 | 1.6103e-10 | 7.2763e-09 | 5.9354e-09 | 2.959e-10 | 7.9108e-10 | 3.3851e-10 | 1.8447e-11 | 278587.781
368611.438 | 4.7675e-09 | 5.6663e-09 | 1.6158e-10 | 7.2516e-09 | 5.8509e-09 | 2.9304e-10 | 7.9647e-10 | 3.3959e-10 | 1.861e-11 | 278599.969
368623.594 | 4.7349e-09 | 5.7098e-09 | 1.609e-10 | 7.2917e-09 | 5.9613e-09 | 2.9758e-10 | 7.941e-10 | 3.3876e-10 | 1.8525e-11 | 278612.125
368635.781 | 4.71e-09 | 5.678e-09 | 1.6011e-10 | 7.3049e-09 | 5.9418e-09 | 2.9606e-10 | 7.8833e-10 | 3.3692e-10 | 1.8408e-11 | 278624.312
368647.938 | 4.7626e-09 | 5.6764e-09 | 1.581e-10 | 7.2168e-09 | 5.8815e-09 | 2.962e-10 | 7.9407e-10 | 3.3836e-10 | 1.8285e-11 | 278636.469
368660.094 | 4.71e-09 | 5.6938e-09 | 1.5869e-10 | 7.4117e-09 | 5.9621e-09 | 2.9443e-10 | 7.9684e-10 | 3.3673e-10 | 1.8557e-11 | 278648.625
368672.281 | 4.7646e-09 | 5.7149e-09 | 1.6015e-10 | 7.364e-09 | 5.974e-09 | 2.9498e-10 | 7.878e-10 | 3.3897e-10 | 1.831e-11 | 278660.812
368684.438 | 4.6701e-09 | 5.6586e-09 | 1.5997e-10 | 7.3225e-09 | 5.9684e-09 | 2.9285e-10 | 7.9463e-10 | 3.3978e-10 | 1.8579e-11 | 278672.969
368696.594 | 4.7838e-09 | 5.6764e-09 | 1.6249e-10 | 7.4404e-09 | 5.9479e-09 | 2.9681e-10 | 7.9556e-10 | 3.4048e-10 | 1.8561e-11 | 278685.125
368708.781 | 4.7332e-09 | 5.7565e-09 | 1.5977e-10 | 7.3559e-09 | 5.9174e-09 | 2.9726e-10 | 7.9268e-10 | 3.4032e-10 | 1.8665e-11 | 278697.312
368720.938 | 4.7411e-09 | 5.6897e-09 | 1.6151e-10 | 7.3394e-09 | 5.9403e-09 | 2.9659e-10 | 7.9567e-10 | 3.386e-10 | 1.8476e-11 | 278709.469
368733.094 | 4.7387e-09 | 5.7259e-09 | 1.6095e-10 | 7.315e-09 | 5.9505e-09 | 2.9622e-10 | 7.915e-10 | 3.4587e-10 | 1.8818e-11 | 278721.625
368745.281 | 4.7121e-09 | 5.6661e-09 | 1.5923e-10 | 7.3267e-09 | 5.9569e-09 | 3.0047e-10 | 7.8794e-10 | 3.4006e-10 | 1.8441e-11 | 278733.812
368757.438 | 4.7448e-09 | 5.7302e-09 | 1.6143e-10 | 7.3619e-09 | 5.9785e-09 | 2.9555e-10 | 7.9193e-10 | 3.4366e-10 | 1.8797e-11 | 278745.969
368769.594 | 4.7973e-09 | 5.7611e-09 | 1.6183e-10 | 7.4304e-09 | 5.9743e-09 | 2.9621e-10 | 7.9643e-10 | 3.427e-10 | 1.8385e-11 | 278758.125
368781.781 | 4.8029e-09 | 5.7195e-09 | 1.6117e-10 | 7.3366e-09 | 5.9297e-09 | 2.9385e-10 | 8.0219e-10 | 3.3885e-10 | 1.8583e-11 | 278770.312
368793.938 | 4.7375e-09 | 5.7619e-09 | 1.5994e-10 | 7.3553e-09 | 5.8965e-09 | 2.9907e-10 | 7.9488e-10 | 3.4065e-10 | 1.8726e-11 | 278782.469
368806.094 | 4.7674e-09 | 5.71e-09 | 1.5907e-10 | 7.4518e-09 | 5.96e-09 | 2.9778e-10 | 7.9518e-10 | 3.4367e-10 | 1.8471e-11 | 278794.625
368818.281 | 4.7611e-09 | 5.7476e-09 | 1.6e-10 | 7.3281e-09 | 5.9291e-09 | 2.9874e-10 | 7.9755e-10 | 3.4215e-10 | 1.8403e-11 | 278806.812
368830.438 | 4.7322e-09 | 5.8059e-09 | 1.6247e-10 | 7.3859e-09 | 5.9854e-09 | 3.0236e-10 | 7.9978e-10 | 3.4067e-10 | 1.8516e-11 | 278818.969
368842.594 | 4.7884e-09 | 5.78e-09 | 1.6205e-10 | 7.3718e-09 | 5.9779e-09 | 2.9836e-10 | 7.9522e-10 | 3.416e-10 | 1.8392e-11 | 278831.125
368854.781 | 4.7479e-09 | 5.7704e-09 | 1.5988e-10 | 7.3445e-09 | 5.8805e-09 | 3.0136e-10 | 7.9381e-10 | 3.3783e-10 | 1.8446e-11 | 278843.312
368866.938 | 4.7547e-09 | 5.7907e-09 | 1.6037e-10 | 7.254e-09 | 5.8879e-09 | 2.9401e-10 | 7.9548e-10 | 3.3704e-10 | 1.8488e-11 | 278855.469
368879.094 | 4.751e-09 | 5.7091e-09 | 1.6162e-10 | 7.4259e-09 | 5.9863e-09 | 2.978e-10 | 7.8965e-10 | 3.4337e-10 | 1.8567e-11 | 278867.625
368891.281 | 4.7316e-09 | 5.7293e-09 | 1.6057e-10 | 7.3119e-09 | 5.9719e-09 | 2.9532e-10 | 7.9919e-10 | 3.3561e-10 | 1.8467e-11 | 278879.812
368903.438 | 4.7661e-09 | 5.7531e-09 | 1.624e-10 | 7.3387e-09 | 5.9779e-09 | 2.9605e-10 | 7.9809e-10 | 3.3741e-10 | 1.8537e-11 | 278891.969
368915.594 | 4.7221e-09 | 5.6874e-09 | 1.593e-10 | 7.3488e-09 | 5.9064e-09 | 2.9643e-10 | 7.8541e-10 | 3.4194e-10 | 1.8558e-11 | 278904.125
368927.781 | 4.7931e-09 | 5.6931e-09 | 1.5999e-10 | 7.4069e-09 | 5.9062e-09 | 2.97e-10 | 7.9352e-10 | 3.3981e-10 | 1.8293e-11 | 278916.312
368939.938 | 4.722e-09 | 5.6942e-09 | 1.6071e-10 | 7.4139e-09 | 5.9433e-09 | 2.9877e-10 | 7.8259e-10 | 3.4062e-10 | 1.8643e-11 | 278928.469
368952.094 | 4.7441e-09 | 5.7707e-09 | 1.6065e-10 | 7.3148e-09 | 5.8393e-09 | 2.9954e-10 | 7.9156e-10 | 3.4464e-10 | 1.8638e-11 | 278940.625
368964.281 | 4.7594e-09 | 5.7389e-09 | 1.606e-10 | 7.3758e-09 | 5.9475e-09 | 2.962e-10 | 7.9024e-10 | 3.3266e-10 | 1.8551e-11 | 278952.812
368976.438 | 4.7342e-09 | 5.7815e-09 | 1.605e-10 | 7.3079e-09 | 5.9059e-09 | 2.9384e-10 | 7.9444e-10 | 3.4065e-10 | 1.8514e-11 | 278964.969
368988.594 | 4.7245e-09 | 5.683e-09 | 1.6067e-10 | 7.3447e-09 | 5.8813e-09 | 2.9416e-10 | 8.0086e-10 | 3.4144e-10 | 1.8421e-11 | 278977.125
369000.781 | 4.7189e-09 | 5.7306e-09 | 1.5907e-10 | 7.3305e-09 | 5.9334e-09 | 2.9817e-10 | 7.8725e-10 | 3.4277e-10 | 1.8412e-11 | 278989.312
369012.938 | 4.7247e-09 | 5.6587e-09 | 1.5915e-10 | 7.3687e-09 | 5.9334e-09 | 2.977e-10 | 7.9104e-10 | 3.3619e-10 | 1.8544e-11 | 279001.469
369025.125 | 4.7608e-09 | 5.716e-09 | 1.6067e-10 | 7.4494e-09 | 5.9786e-09 | 2.9432e-10 | 7.8492e-10 | 3.4195e-10 | 1.8437e-11 | 279013.656
369037.281 | 4.7141e-09 | 5.7349e-09 | 1.5921e-10 | 7.3807e-09 | 5.9468e-09 | 2.9571e-10 | 7.8563e-10 | 3.4054e-10 | 1.8222e-11 | 279025.812
369049.438 | 4.8053e-09 | 5.7205e-09 | 1.6001e-10 | 7.3433e-09 | 5.9347e-09 | 2.959e-10 | 7.8792e-10 | 3.3961e-10 | 1.8631e-11 | 279037.969
369061.625 | 4.7709e-09 | 5.6907e-09 | 1.6091e-10 | 7.3462e-09 | 5.9724e-09 | 2.9599e-10 | 7.9349e-10 | 3.3757e-10 | 1.8476e-11 | 279050.156
369073.781 | 4.7571e-09 | 5.6769e-09 | 1.597e-10 | 7.3115e-09 | 5.9209e-09 | 2.9857e-10 | 7.9207e-10 | 3.4032e-10 | 1.8524e-11 | 279062.312
369085.938 | 4.7535e-09 | 5.8064e-09 | 1.6155e-10 | 7.3103e-09 | 5.9546e-09 | 2.9739e-10 | 7.8973e-10 | 3.4075e-10 | 1.8444e-11 | 279074.469
369098.125 | 4.8014e-09 | 5.7428e-09 | 1.626e-10 | 7.4084e-09 | 5.9546e-09 | 2.9675e-10 | 7.9359e-10 | 3.3976e-10 | 1.8498e-11 | 279086.656
369110.281 | 4.7801e-09 | 5.6743e-09 | 1.6046e-10 | 7.3432e-09 | 5.9458e-09 | 2.9487e-10 | 7.9322e-10 | 3.3826e-10 | 1.8421e-11 | 279098.812
369122.438 | 4.7725e-09 | 5.668e-09 | 1.5947e-10 | 7.3387e-09 | 5.965e-09 | 2.9134e-10 | 7.9294e-10 | 3.3855e-10 | 1.8585e-11 | 279110.969
369134.625 | 4.7183e-09 | 5.6464e-09 | 1.6138e-10 | 7.3905e-09 | 5.9725e-09 | 2.9566e-10 | 7.9479e-10 | 3.4034e-10 | 1.8675e-11 | 279123.156
369146.781 | 4.7327e-09 | 5.7165e-09 | 1.6128e-10 | 7.3433e-09 | 5.9561e-09 | 2.9761e-10 | 7.9604e-10 | 3.4019e-10 | 1.875e-11 | 279135.312
369158.938 | 4.745e-09 | 5.7009e-09 | 1.6174e-10 | 7.3693e-09 | 5.9203e-09 | 2.9808e-10 | 7.9033e-10 | 3.414e-10 | 1.8364e-11 | 279147.469
369171.125 | 4.7291e-09 | 5.8191e-09 | 1.605e-10 | 7.3641e-09 | 5.9507e-09 | 2.9311e-10 | 7.9822e-10 | 3.3947e-10 | 1.8518e-11 | 279159.656
369183.281 | 4.7068e-09 | 5.7203e-09 | 1.614e-10 | 7.3658e-09 | 5.9319e-09 | 2.9665e-10 | 8.0462e-10 | 3.4151e-10 | 1.8596e-11 | 279171.812
369195.438 | 4.7652e-09 | 5.7476e-09 | 1.6186e-10 | 7.3512e-09 | 5.8978e-09 | 2.9391e-10 | 7.9636e-10 | 3.4209e-10 | 1.8375e-11 | 279183.969
369207.625 | 4.7718e-09 | 5.7285e-09 | 1.6215e-10 | 7.3269e-09 | 5.9798e-09 | 2.973e-10 | 7.9009e-10 | 3.3891e-10 | 1.844e-11 | 279196.156
369219.781 | 4.7686e-09 | 5.7171e-09 | 1.613e-10 | 7.3187e-09 | 5.9589e-09 | 2.9815e-10 | 7.9617e-10 | 3.4179e-10 | 1.8529e-11 | 279208.312
369231.938 | 4.7084e-09 | 5.6993e-09 | 1.6263e-10 | 7.3278e-09 | 5.9837e-09 | 2.9901e-10 | 7.9966e-10 | 3.4158e-10 | 1.8538e-11 | 279220.469
369244.125 | 4.7573e-09 | 5.6147e-09 | 1.5987e-10 | 7.373e-09 | 5.9062e-09 | 2.996e-10 | 7.9474e-10 | 3.4319e-10 | 1.8774e-11 | 279232.656
369256.281 | 4.8181e-09 | 5.7588e-09 | 1.6226e-10 | 7.2856e-09 | 5.9425e-09 | 2.9749e-10 | 7.9954e-10 | 3.4082e-10 | 1.8572e-11 | 279244.812
369268.438 | 4.7269e-09 | 5.6912e-09 | 1.6088e-10 | 7.3612e-09 | 5.9107e-09 | 2.9618e-10 | 7.9784e-10 | 3.4034e-10 | 1.8272e-11 | 279256.969
369280.625 | 4.7431e-09 | 5.6922e-09 | 1.6153e-10 | 7.3432e-09 | 5.8912e-09 | 2.9471e-10 | 7.8911e-10 | 3.4293e-10 | 1.8418e-11 | 279269.156
369292.781 | 4.7776e-09 | 5.6897e-09 | 1.5916e-10 | 7.3715e-09 | 5.9749e-09 | 2.9604e-10 | 7.9239e-10 | 3.3885e-10 | 1.8282e-11 | 279281.312
369304.938 | 4.7384e-09 | 5.7941e-09 | 1.624e-10 | 7.3929e-09 | 5.895e-09 | 2.9501e-10 | 7.985e-10 | 3.3899e-10 | 1.8731e-11 | 279293.469
369317.125 | 4.6759e-09 | 5.7189e-09 | 1.6076e-10 | 7.3114e-09 | 5.9648e-09 | 2.926e-10 | 7.9315e-10 | 3.3595e-10 | 1.8448e-11 | 279305.656
369329.281 | 4.8112e-09 | 5.7389e-09 | 1.6178e-10 | 7.4004e-09 | 5.9463e-09 | 2.9616e-10 | 7.9202e-10 | 3.3743e-10 | 1.8513e-11 | 279317.812
369341.438 | 4.7525e-09 | 5.7647e-09 | 1.5983e-10 | 7.466e-09 | 5.9794e-09 | 2.9773e-10 | 7.9857e-10 | 3.4246e-10 | 1.8467e-11 | 279329.969
369353.625 | 4.7286e-09 | 5.6955e-09 | 1.5974e-10 | 7.3352e-09 | 5.9489e-09 | 2.972e-10 | 7.9934e-10 | 3.409e-10 | 1.8398e-11 | 279342.156
369365.781 | 4.81e-09 | 5.6715e-09 | 1.6058e-10 | 7.3491e-09 | 5.9185e-09 | 2.9162e-10 | 8.053e-10 | 3.3845e-10 | 1.8539e-11 | 279354.312
369377.938 | 4.7625e-09 | 5.6488e-09 | 1.6175e-10 | 7.3305e-09 | 5.912e-09 | 2.9572e-10 | 7.9492e-10 | 3.4152e-10 | 1.8718e-11 | 279366.469
369390.125 | 4.7118e-09 | 5.7768e-09 | 1.6133e-10 | 7.368e-09 | 5.9469e-09 | 2.9609e-10 | 7.9568e-10 | 3.4293e-10 | 1.8568e-11 | 279378.656
369402.281 | 4.7513e-09 | 5.6813e-09 | 1.6107e-10 | 7.3306e-09 | 5.8992e-09 | 2.9894e-10 | 7.8811e-10 | 3.4313e-10 | 1.8612e-11 | 279390.812
369414.469 | 4.7073e-09 | 5.7335e-09 | 1.6106e-10 | 7.3088e-09 | 5.8594e-09 | 2.9483e-10 | 7.9765e-10 | 3.3886e-10 | 1.862e-11 | 279403
369426.625 | 4.7547e-09 | 5.7391e-09 | 1.5854e-10 | 7.3041e-09 | 5.9014e-09 | 2.9442e-10 | 7.9591e-10 | 3.3931e-10 | 1.8418e-11 | 279415.156
369438.781 | 4.7446e-09 | 5.6999e-09 | 1.6114e-10 | 7.2996e-09 | 5.8734e-09 | 2.9607e-10 | 7.9514e-10 | 3.3942e-10 | 1.8465e-11 | 279427.312
369450.969 | 4.7535e-09 | 5.6502e-09 | 1.6205e-10 | 7.436e-09 | 5.9172e-09 | 2.9384e-10 | 7.9147e-10 | 3.4048e-10 | 1.8422e-11 | 279439.5
369463.125 | 4.7664e-09 | 5.6828e-09 | 1.6069e-10 | 7.3069e-09 | 5.8916e-09 | 2.9339e-10 | 7.911e-10 | 3.3712e-10 | 1.852e-11 | 279451.656
369475.281 | 4.7188e-09 | 5.6982e-09 | 1.5968e-10 | 7.2672e-09 | 5.9135e-09 | 2.9541e-10 | 7.8473e-10 | 3.3845e-10 | 1.8296e-11 | 279463.812
369487.469 | 4.6938e-09 | 5.7081e-09 | 1.5938e-10 | 7.2944e-09 | 5.9587e-09 | 2.9592e-10 | 7.8766e-10 | 3.3446e-10 | 1.8219e-11 | 279476
369499.625 | 4.7764e-09 | 5.6611e-09 | 1.5961e-10 | 7.3194e-09 | 5.887e-09 | 2.9464e-10 | 7.8986e-10 | 3.3773e-10 | 1.8462e-11 | 279488.156
369511.781 | 4.7483e-09 | 5.67e-09 | 1.5967e-10 | 7.3657e-09 | 5.937e-09 | 2.9681e-10 | 7.8442e-10 | 3.3635e-10 | 1.8389e-11 | 279500.312
369523.969 | 4.6729e-09 | 5.6899e-09 | 1.5985e-10 | 7.3004e-09 | 5.8996e-09 | 2.967e-10 | 7.9268e-10 | 3.4e-10 | 1.829e-11 | 279512.5
369536.125 | 4.7125e-09 | 5.6905e-09 | 1.6022e-10 | 7.2809e-09 | 5.8986e-09 | 2.9182e-10 | 7.9164e-10 | 3.3699e-10 | 1.8247e-11 | 279524.656
369548.281 | 4.7154e-09 | 5.7088e-09 | 1.5905e-10 | 7.2886e-09 | 5.9178e-09 | 2.9465e-10 | 7.9032e-10 | 3.388e-10 | 1.8391e-11 | 279536.812
369560.469 | 4.7358e-09 | 5.6609e-09 | 1.5818e-10 | 7.4224e-09 | 5.8864e-09 | 2.9726e-10 | 7.9741e-10 | 3.3926e-10 | 1.8111e-11 | 279549
369572.625 | 4.6841e-09 | 5.6658e-09 | 1.5886e-10 | 7.2909e-09 | 5.9039e-09 | 2.9567e-10 | 7.8698e-10 | 3.3977e-10 | 1.8357e-11 | 279561.156
369584.781 | 4.6866e-09 | 5.6318e-09 | 1.5936e-10 | 7.3637e-09 | 5.9286e-09 | 2.9105e-10 | 7.9794e-10 | 3.3627e-10 | 1.8493e-11 | 279573.312
369596.969 | 4.7612e-09 | 5.6221e-09 | 1.6052e-10 | 7.3485e-09 | 5.9392e-09 | 2.9425e-10 | 7.9653e-10 | 3.4166e-10 | 1.8426e-11 | 279585.5
369609.125 | 4.7221e-09 | 5.6626e-09 | 1.5946e-10 | 7.3445e-09 | 5.8448e-09 | 2.9739e-10 | 7.9768e-10 | 3.4035e-10 | 1.8332e-11 | 279597.656
369621.281 | 4.7718e-09 | 5.6052e-09 | 1.5856e-10 | 7.2755e-09 | 5.9507e-09 | 2.9574e-10 | 7.9743e-10 | 3.3969e-10 | 1.8555e-11 | 279609.812
369633.469 | 4.7353e-09 | 5.7257e-09 | 1.5894e-10 | 7.3657e-09 | 5.8526e-09 | 2.9575e-10 | 7.9359e-10 | 3.3935e-10 | 1.853e-11 | 279622
369645.625 | 4.7401e-09 | 5.7171e-09 | 1.6015e-10 | 7.3931e-09 | 5.8533e-09 | 2.9821e-10 | 8.0145e-10 | 3.4053e-10 | 1.8541e-11 | 279634.156
369657.781 | 4.6949e-09 | 5.7463e-09 | 1.6058e-10 | 7.2923e-09 | 5.9146e-09 | 2.9612e-10 | 7.8822e-10 | 3.3818e-10 | 1.8322e-11 | 279646.312
369669.969 | 4.7475e-09 | 5.6703e-09 | 1.6144e-10 | 7.3868e-09 | 5.9774e-09 | 2.9421e-10 | 7.9325e-10 | 3.3987e-10 | 1.8344e-11 | 279658.5
369682.125 | 4.7217e-09 | 5.6379e-09 | 1.6028e-10 | 7.3431e-09 | 5.8997e-09 | 3.0047e-10 | 7.9743e-10 | 3.4002e-10 | 1.8465e-11 | 279670.656
369694.281 | 4.6828e-09 | 5.7693e-09 | 1.606e-10 | 7.342e-09 | 5.9206e-09 | 2.9475e-10 | 7.9809e-10 | 3.3934e-10 | 1.882e-11 | 279682.812
369706.469 | 4.7322e-09 | 5.7109e-09 | 1.5905e-10 | 7.402e-09 | 5.9194e-09 | 2.9568e-10 | 7.9826e-10 | 3.4387e-10 | 1.8344e-11 | 279695
369718.625 | 4.6868e-09 | 5.6785e-09 | 1.6223e-10 | 7.3166e-09 | 5.9181e-09 | 2.9327e-10 | 7.9807e-10 | 3.421e-10 | 1.8326e-11 | 279707.156
369730.781 | 4.7381e-09 | 5.6603e-09 | 1.6133e-10 | 7.3871e-09 | 5.9171e-09 | 2.966e-10 | 8.0418e-10 | 3.4294e-10 | 1.8343e-11 | 279719.312
369742.969 | 4.7867e-09 | 5.7337e-09 | 1.609e-10 | 7.3452e-09 | 5.8727e-09 | 2.9781e-10 | 7.9217e-10 | 3.4367e-10 | 1.8694e-11 | 279731.5
369755.125 | 4.7497e-09 | 5.7228e-09 | 1.6092e-10 | 7.4141e-09 | 5.9572e-09 | 2.9571e-10 | 7.8484e-10 | 3.4211e-10 | 1.8434e-11 | 279743.656
369767.313 | 4.7144e-09 | 5.6611e-09 | 1.602e-10 | 7.3459e-09 | 5.8839e-09 | 2.9461e-10 | 7.8265e-10 | 3.3775e-10 | 1.8363e-11 | 279755.844
369779.469 | 4.7295e-09 | 5.6944e-09 | 1.5923e-10 | 7.2959e-09 | 5.9547e-09 | 2.9486e-10 | 8.004e-10 | 3.394e-10 | 1.8457e-11 | 279768
369791.625 | 4.7424e-09 | 5.6979e-09 | 1.6071e-10 | 7.3033e-09 | 5.9239e-09 | 2.9565e-10 | 7.937e-10 | 3.3776e-10 | 1.8427e-11 | 279780.156
369803.813 | 4.7438e-09 | 5.7057e-09 | 1.6005e-10 | 7.4257e-09 | 5.9002e-09 | 2.9336e-10 | 7.9008e-10 | 3.4423e-10 | 1.8491e-11 | 279792.344
369815.969 | 4.7239e-09 | 5.76e-09 | 1.5888e-10 | 7.3826e-09 | 5.8848e-09 | 2.966e-10 | 7.9292e-10 | 3.3779e-10 | 1.8475e-11 | 279804.5
369828.125 | 4.7132e-09 | 5.6855e-09 | 1.5946e-10 | 7.3007e-09 | 5.8955e-09 | 2.9293e-10 | 8.0007e-10 | 3.3896e-10 | 1.8529e-11 | 279816.656
369840.313 | 4.7507e-09 | 5.7542e-09 | 1.593e-10 | 7.3586e-09 | 5.9608e-09 | 2.9683e-10 | 7.9206e-10 | 3.3596e-10 | 1.8458e-11 | 279828.844
369852.469 | 4.6936e-09 | 5.6294e-09 | 1.6145e-10 | 7.3251e-09 | 5.8488e-09 | 2.932e-10 | 7.9272e-10 | 3.3817e-10 | 1.8398e-11 | 279841
369864.625 | 4.7373e-09 | 5.6734e-09 | 1.618e-10 | 7.3101e-09 | 5.9214e-09 | 2.9694e-10 | 7.9964e-10 | 3.4085e-10 | 1.8445e-11 | 279853.156
369876.813 | 4.7404e-09 | 5.6775e-09 | 1.6133e-10 | 7.2471e-09 | 5.8527e-09 | 2.9512e-10 | 7.9208e-10 | 3.3951e-10 | 1.8524e-11 | 279865.344
369888.969 | 4.6818e-09 | 5.6916e-09 | 1.611e-10 | 7.3989e-09 | 5.9765e-09 | 2.9835e-10 | 7.9143e-10 | 3.4002e-10 | 1.8432e-11 | 279877.5
369901.125 | 4.7017e-09 | 5.6845e-09 | 1.6051e-10 | 7.314e-09 | 5.9021e-09 | 2.9374e-10 | 7.9594e-10 | 3.4087e-10 | 1.828e-11 | 279889.656
369913.313 | 4.7457e-09 | 5.7304e-09 | 1.5935e-10 | 7.3639e-09 | 5.874e-09 | 2.9479e-10 | 7.9593e-10 | 3.3807e-10 | 1.8326e-11 | 279901.844
369925.469 | 4.6904e-09 | 5.655e-09 | 1.6054e-10 | 7.3513e-09 | 5.8977e-09 | 2.9939e-10 | 8.0561e-10 | 3.4032e-10 | 1.843e-11 | 279914
369937.625 | 4.7166e-09 | 5.6435e-09 | 1.6093e-10 | 7.3959e-09 | 5.9031e-09 | 2.9581e-10 | 7.9713e-10 | 3.402e-10 | 1.8368e-11 | 279926.156
369949.813 | 4.6968e-09 | 5.6688e-09 | 1.5963e-10 | 7.3543e-09 | 5.8868e-09 | 2.9238e-10 | 7.9724e-10 | 3.4203e-10 | 1.814e-11 | 279938.344
369961.969 | 4.6969e-09 | 5.6517e-09 | 1.5955e-10 | 7.3291e-09 | 5.8411e-09 | 2.9763e-10 | 7.8625e-10 | 3.4e-10 | 1.8372e-11 | 279950.5
369974.125 | 4.7097e-09 | 5.6267e-09 | 1.6188e-10 | 7.3689e-09 | 5.8524e-09 | 3.0024e-10 | 7.8977e-10 | 3.4034e-10 | 1.8409e-11 | 279962.656
369986.313 | 4.7376e-09 | 5.6396e-09 | 1.6198e-10 | 7.3555e-09 | 5.8923e-09 | 2.9461e-10 | 7.9632e-10 | 3.3858e-10 | 1.8576e-11 | 279974.844
369998.469 | 4.6891e-09 | 5.6948e-09 | 1.5922e-10 | 7.3252e-09 | 5.8493e-09 | 2.9903e-10 | 8.017e-10 | 3.4216e-10 | 1.8321e-11 | 279987
370010.625 | 4.7443e-09 | 5.7046e-09 | 1.6053e-10 | 7.3917e-09 | 5.8732e-09 | 2.9428e-10 | 7.9962e-10 | 3.3737e-10 | 1.8375e-11 | 279999.156
370022.813 | 4.6805e-09 | 5.7096e-09 | 1.6001e-10 | 7.3138e-09 | 5.8515e-09 | 2.9743e-10 | 7.9854e-10 | 3.3771e-10 | 1.8348e-11 | 280011.344
370034.969 | 4.7272e-09 | 5.6653e-09 | 1.6162e-10 | 7.2729e-09 | 5.8981e-09 | 2.967e-10 | 7.9591e-10 | 3.4088e-10 | 1.8354e-11 | 280023.5
370047.125 | 4.7149e-09 | 5.7224e-09 | 1.6057e-10 | 7.3505e-09 | 5.9254e-09 | 2.9444e-10 | 7.8973e-10 | 3.4219e-10 | 1.8284e-11 | 280035.656
370059.313 | 4.7026e-09 | 5.6754e-09 | 1.6015e-10 | 7.3112e-09 | 5.9285e-09 | 2.969e-10 | 7.9245e-10 | 3.4038e-10 | 1.8362e-11 | 280047.844
370071.469 | 4.7222e-09 | 5.6737e-09 | 1.5937e-10 | 7.2903e-09 | 5.9106e-09 | 2.9527e-10 | 7.8931e-10 | 3.4238e-10 | 1.8404e-11 | 280060
370083.625 | 4.7248e-09 | 5.7159e-09 | 1.6098e-10 | 7.2641e-09 | 5.9778e-09 | 2.9621e-10 | 7.8702e-10 | 3.3836e-10 | 1.8475e-11 | 280072.156
370095.813 | 4.6865e-09 | 5.6875e-09 | 1.6083e-10 | 7.375e-09 | 5.8394e-09 | 2.9638e-10 | 7.892e-10 | 3.3839e-10 | 1.8501e-11 | 280084.344
370107.969 | 4.6733e-09 | 5.6552e-09 | 1.586e-10 | 7.4153e-09 | 5.9146e-09 | 2.9538e-10 | 7.8931e-10 | 3.3614e-10 | 1.8319e-11 | 280096.5
370120.125 | 4.7316e-09 | 5.682e-09 | 1.6056e-10 | 7.398e-09 | 5.8398e-09 | 2.952e-10 | 7.7973e-10 | 3.3975e-10 | 1.8312e-11 | 280108.656
370132.313 | 4.693e-09 | 5.6937e-09 | 1.6093e-10 | 7.3466e-09 | 5.8768e-09 | 2.945e-10 | 7.9153e-10 | 3.3917e-10 | 1.8337e-11 | 280120.844
370144.469 | 4.7012e-09 | 5.7112e-09 | 1.5978e-10 | 7.3819e-09 | 5.8916e-09 | 2.9498e-10 | 7.8511e-10 | 3.4351e-10 | 1.8491e-11 | 280133
370156.656 | 4.7111e-09 | 5.6552e-09 | 1.6122e-10 | 7.3523e-09 | 5.8668e-09 | 2.937e-10 | 7.8995e-10 | 3.3884e-10 | 1.8266e-11 | 280145.187
370168.813 | 4.6466e-09 | 5.7177e-09 | 1.6029e-10 | 7.3709e-09 | 5.951e-09 | 2.9308e-10 | 7.9627e-10 | 3.4032e-10 | 1.805e-11 | 280157.344
370180.969 | 4.6583e-09 | 5.6851e-09 | 1.6173e-10 | 7.3746e-09 | 5.9243e-09 | 2.9222e-10 | 7.9876e-10 | 3.4251e-10 | 1.8601e-11 | 280169.5
370193.156 | 4.7062e-09 | 5.7006e-09 | 1.6034e-10 | 7.3338e-09 | 5.8867e-09 | 2.9558e-10 | 7.8797e-10 | 3.4167e-10 | 1.8188e-11 | 280181.687
370205.313 | 4.6701e-09 | 5.6502e-09 | 1.5965e-10 | 7.3766e-09 | 5.9285e-09 | 2.9195e-10 | 7.8839e-10 | 3.3752e-10 | 1.817e-11 | 280193.844
370217.469 | 4.7105e-09 | 5.6748e-09 | 1.5959e-10 | 7.3619e-09 | 5.9066e-09 | 2.9197e-10 | 7.9224e-10 | 3.4132e-10 | 1.8527e-11 | 280206
370229.656 | 4.703e-09 | 5.6908e-09 | 1.5993e-10 | 7.3244e-09 | 5.923e-09 | 2.9497e-10 | 7.9524e-10 | 3.3969e-10 | 1.8414e-11 | 280218.187
370241.813 | 4.656e-09 | 5.6223e-09 | 1.6117e-10 | 7.3556e-09 | 5.8643e-09 | 2.9735e-10 | 7.9915e-10 | 3.4084e-10 | 1.8258e-11 | 280230.344
370253.969 | 4.7303e-09 | 5.706e-09 | 1.6001e-10 | 7.4336e-09 | 5.904e-09 | 2.9216e-10 | 7.9764e-10 | 3.3963e-10 | 1.8464e-11 | 280242.5
370266.156 | 4.7215e-09 | 5.6109e-09 | 1.6074e-10 | 7.4136e-09 | 5.9757e-09 | 2.9456e-10 | 8.0049e-10 | 3.4052e-10 | 1.8532e-11 | 280254.687
370278.313 | 4.7254e-09 | 5.634e-09 | 1.6084e-10 | 7.3041e-09 | 5.8935e-09 | 2.9531e-10 | 7.9334e-10 | 3.4018e-10 | 1.8352e-11 | 280266.844
370290.469 | 4.7146e-09 | 5.6478e-09 | 1.6186e-10 | 7.4158e-09 | 5.8966e-09 | 2.932e-10 | 8.0478e-10 | 3.398e-10 | 1.8481e-11 | 280279
370302.656 | 4.762e-09 | 5.7262e-09 | 1.6077e-10 | 7.3361e-09 | 5.8908e-09 | 2.95e-10 | 8.0532e-10 | 3.3998e-10 | 1.8634e-11 | 280291.187
370314.813 | 4.7227e-09 | 5.6556e-09 | 1.5973e-10 | 7.3447e-09 | 5.8151e-09 | 2.9488e-10 | 7.9913e-10 | 3.3905e-10 | 1.8285e-11 | 280303.344
370326.969 | 4.7149e-09 | 5.702e-09 | 1.6261e-10 | 7.3292e-09 | 5.942e-09 | 2.9775e-10 | 7.9863e-10 | 3.4014e-10 | 1.8491e-11 | 280315.5
370339.156 | 4.6732e-09 | 5.6961e-09 | 1.6099e-10 | 7.4593e-09 | 5.9046e-09 | 2.9809e-10 | 8.0258e-10 | 3.4304e-10 | 1.8397e-11 | 280327.687
370351.313 | 4.6535e-09 | 5.6976e-09 | 1.607e-10 | 7.3637e-09 | 5.8508e-09 | 2.9486e-10 | 7.964e-10 | 3.4469e-10 | 1.8508e-11 | 280339.844
370363.469 | 4.6833e-09 | 5.6875e-09 | 1.6257e-10 | 7.3782e-09 | 5.8966e-09 | 2.9414e-10 | 7.9766e-10 | 3.3907e-10 | 1.8402e-11 | 280352
370375.656 | 4.6936e-09 | 5.6897e-09 | 1.607e-10 | 7.3025e-09 | 5.9383e-09 | 2.9471e-10 | 8.0339e-10 | 3.3981e-10 | 1.8492e-11 | 280364.187
370387.813 | 4.6952e-09 | 5.6525e-09 | 1.5956e-10 | 7.3336e-09 | 5.9021e-09 | 2.9625e-10 | 8.0397e-10 | 3.4579e-10 | 1.8479e-11 | 280376.344
370399.969 | 4.6664e-09 | 5.6631e-09 | 1.6017e-10 | 7.3765e-09 | 5.9095e-09 | 2.938e-10 | 7.9824e-10 | 3.4296e-10 | 1.8463e-11 | 280388.5
370412.156 | 4.6999e-09 | 5.6401e-09 | 1.6006e-10 | 7.3233e-09 | 5.9269e-09 | 2.9531e-10 | 8.0031e-10 | 3.4e-10 | 1.8369e-11 | 280400.687
370424.313 | 4.8247e-09 | 5.6961e-09 | 1.592e-10 | 7.3787e-09 | 5.947e-09 | 2.9296e-10 | 8.034e-10 | 3.3789e-10 | 1.831e-11 | 280412.844
370436.469 | 4.7259e-09 | 5.7204e-09 | 1.6107e-10 | 7.3487e-09 | 5.9412e-09 | 2.9449e-10 | 7.8856e-10 | 3.3802e-10 | 1.8434e-11 | 280425
370448.656 | 4.721e-09 | 5.7777e-09 | 1.6183e-10 | 7.3697e-09 | 5.8916e-09 | 2.9379e-10 | 8.0107e-10 | 3.4046e-10 | 1.8402e-11 | 280437.187
370460.813 | 4.6785e-09 | 5.6625e-09 | 1.6058e-10 | 7.3914e-09 | 5.9358e-09 | 2.9288e-10 | 8.1012e-10 | 3.3987e-10 | 1.8413e-11 | 280449.344
370472.969 | 4.6875e-09 | 5.6674e-09 | 1.6049e-10 | 7.3321e-09 | 5.8947e-09 | 2.9538e-10 | 8.024e-10 | 3.4449e-10 | 1.8278e-11 | 280461.5
370485.156 | 4.7133e-09 | 5.6426e-09 | 1.6222e-10 | 7.3688e-09 | 5.941e-09 | 2.9316e-10 | 8.0395e-10 | 3.4063e-10 | 1.8305e-11 | 280473.687
370497.313 | 4.6844e-09 | 5.6344e-09 | 1.6069e-10 | 7.4271e-09 | 5.9399e-09 | 2.9612e-10 | 7.8784e-10 | 3.428e-10 | 1.8458e-11 | 280485.844
370509.469 | 4.7442e-09 | 5.7329e-09 | 1.6066e-10 | 7.3427e-09 | 5.9741e-09 | 2.9846e-10 | 7.9531e-10 | 3.4091e-10 | 1.8294e-11 | 280498
370521.656 | 4.6984e-09 | 5.6633e-09 | 1.6211e-10 | 7.4093e-09 | 5.8839e-09 | 2.9537e-10 | 8.0295e-10 | 3.4085e-10 | 1.8445e-11 | 280510.187
370533.813 | 4.7103e-09 | 5.7017e-09 | 1.5932e-10 | 7.4027e-09 | 5.8984e-09 | 2.9383e-10 | 8.0311e-10 | 3.411e-10 | 1.8484e-11 | 280522.344
370546 | 4.693e-09 | 5.7232e-09 | 1.6205e-10 | 7.4134e-09 | 5.8598e-09 | 2.9714e-10 | 7.9723e-10 | 3.4067e-10 | 1.8257e-11 | 280534.531
370558.156 | 4.717e-09 | 5.7069e-09 | 1.6012e-10 | 7.3813e-09 | 5.9154e-09 | 2.9562e-10 | 8.0662e-10 | 3.4347e-10 | 1.8166e-11 | 280546.687
370570.313 | 4.6459e-09 | 5.7165e-09 | 1.5875e-10 | 7.4504e-09 | 5.9349e-09 | 2.9719e-10 | 7.9185e-10 | 3.4096e-10 | 1.8424e-11 | 280558.844
370582.5 | 4.6691e-09 | 5.7383e-09 | 1.6045e-10 | 7.3836e-09 | 5.907e-09 | 2.9639e-10 | 8.0049e-10 | 3.3972e-10 | 1.884e-11 | 280571.031
370594.656 | 4.7882e-09 | 5.6726e-09 | 1.6145e-10 | 7.3669e-09 | 5.9347e-09 | 2.9591e-10 | 8.0151e-10 | 3.4279e-10 | 1.8416e-11 | 280583.187
370606.813 | 4.7539e-09 | 5.7329e-09 | 1.6165e-10 | 7.43e-09 | 5.8814e-09 | 2.9477e-10 | 8.0176e-10 | 3.4216e-10 | 1.862e-11 | 280595.344
370619 | 4.7481e-09 | 5.7775e-09 | 1.6203e-10 | 7.4427e-09 | 5.8966e-09 | 2.9392e-10 | 7.8949e-10 | 3.4061e-10 | 1.824e-11 | 280607.531
370631.156 | 4.686e-09 | 5.6496e-09 | 1.6118e-10 | 7.373e-09 | 6.0394e-09 | 3.0022e-10 | 7.9483e-10 | 3.4626e-10 | 1.8451e-11 | 280619.687
370643.313 | 4.7097e-09 | 5.6755e-09 | 1.6241e-10 | 7.3001e-09 | 5.8577e-09 | 2.9526e-10 | 7.9982e-10 | 3.4204e-10 | 1.8235e-11 | 280631.844
370655.5 | 4.7138e-09 | 5.7344e-09 | 1.6145e-10 | 7.3592e-09 | 5.8496e-09 | 2.9599e-10 | 7.9221e-10 | 3.4301e-10 | 1.8316e-11 | 280644.031
370667.656 | 4.7049e-09 | 5.6835e-09 | 1.6023e-10 | 7.3146e-09 | 5.9414e-09 | 2.9289e-10 | 7.9153e-10 | 3.3722e-10 | 1.8204e-11 | 280656.187
370679.813 | 4.7131e-09 | 5.6733e-09 | 1.6101e-10 | 7.3887e-09 | 5.943e-09 | 2.9652e-10 | 7.9909e-10 | 3.43e-10 | 1.8304e-11 | 280668.344
370692 | 4.7153e-09 | 5.6571e-09 | 1.6111e-10 | 7.298e-09 | 5.9231e-09 | 2.9234e-10 | 7.9247e-10 | 3.4389e-10 | 1.8357e-11 | 280680.531
370704.156 | 4.7517e-09 | 5.7542e-09 | 1.6002e-10 | 7.3066e-09 | 5.9287e-09 | 2.9159e-10 | 7.9453e-10 | 3.4014e-10 | 1.8434e-11 | 280692.687
370716.313 | 4.7337e-09 | 5.7113e-09 | 1.592e-10 | 7.4044e-09 | 5.9425e-09 | 2.9636e-10 | 8.0184e-10 | 3.4041e-10 | 1.8274e-11 | 280704.844
370728.5 | 4.7228e-09 | 5.656e-09 | 1.5871e-10 | 7.3159e-09 | 5.8572e-09 | 2.9374e-10 | 7.9322e-10 | 3.3754e-10 | 1.8316e-11 | 280717.031
370740.656 | 4.6847e-09 | 5.7117e-09 | 1.6199e-10 | 7.3772e-09 | 5.9108e-09 | 2.9544e-10 | 7.9287e-10 | 3.3714e-10 | 1.8259e-11 | 280729.187
370752.813 | 4.6196e-09 | 5.7054e-09 | 1.5983e-10 | 7.3564e-09 | 5.9094e-09 | 2.9476e-10 | 7.8862e-10 | 3.3796e-10 | 1.82e-11 | 280741.344
370765 | 4.7413e-09 | 5.6754e-09 | 1.6023e-10 | 7.2974e-09 | 5.9054e-09 | 2.9068e-10 | 7.9418e-10 | 3.3638e-10 | 1.8474e-11 | 280753.531
370777.156 | 4.6671e-09 | 5.6428e-09 | 1.5825e-10 | 7.3149e-09 | 5.8262e-09 | 2.9379e-10 | 7.8299e-10 | 3.3543e-10 | 1.8387e-11 | 280765.687
370789.313 | 4.6913e-09 | 5.6921e-09 | 1.5996e-10 | 7.295e-09 | 5.8855e-09 | 2.9298e-10 | 7.9042e-10 | 3.3713e-10 | 1.8369e-11 | 280777.844
370801.5 | 4.7017e-09 | 5.6794e-09 | 1.5926e-10 | 7.2702e-09 | 5.9599e-09 | 2.9338e-10 | 7.9989e-10 | 3.3501e-10 | 1.8095e-11 | 280790.031
370813.656 | 4.7231e-09 | 5.7236e-09 | 1.5946e-10 | 7.3553e-09 | 5.8414e-09 | 2.9004e-10 | 7.9339e-10 | 3.3482e-10 | 1.8295e-11 | 280802.187
370825.813 | 4.7324e-09 | 5.5968e-09 | 1.5984e-10 | 7.3025e-09 | 5.8596e-09 | 2.9271e-10 | 7.9858e-10 | 3.3868e-10 | 1.8498e-11 | 280814.344
370838 | 4.705e-09 | 5.6449e-09 | 1.6068e-10 | 7.3811e-09 | 5.9144e-09 | 2.9415e-10 | 7.888e-10 | 3.3844e-10 | 1.8215e-11 | 280826.531
370850.156 | 4.7341e-09 | 5.7016e-09 | 1.5912e-10 | 7.322e-09 | 5.9375e-09 | 2.942e-10 | 7.8481e-10 | 3.3806e-10 | 1.818e-11 | 280838.687
370862.313 | 4.7262e-09 | 5.6811e-09 | 1.613e-10 | 7.2845e-09 | 5.9299e-09 | 2.9419e-10 | 7.8802e-10 | 3.3385e-10 | 1.8112e-11 | 280850.844
370874.5 | 4.6908e-09 | 5.6116e-09 | 1.6108e-10 | 7.3395e-09 | 5.8584e-09 | 2.9451e-10 | 7.8844e-10 | 3.3992e-10 | 1.8357e-11 | 280863.031
370886.656 | 4.683e-09 | 5.6398e-09 | 1.5908e-10 | 7.2744e-09 | 5.8798e-09 | 2.9611e-10 | 7.8861e-10 | 3.4007e-10 | 1.825e-11 | 280875.187
370898.813 | 4.6244e-09 | 5.6514e-09 | 1.6033e-10 | 7.2137e-09 | 5.9053e-09 | 2.9495e-10 | 7.8703e-10 | 3.3554e-10 | 1.8269e-11 | 280887.344
370911 | 4.6452e-09 | 5.6437e-09 | 1.5976e-10 | 7.3005e-09 | 5.9188e-09 | 2.928e-10 | 7.879e-10 | 3.3452e-10 | 1.8286e-11 | 280899.531
370923.156 | 4.7153e-09 | 5.6972e-09 | 1.6046e-10 | 7.2426e-09 | 5.8996e-09 | 2.922e-10 | 7.9251e-10 | 3.3935e-10 | 1.8596e-11 | 280911.687
370935.344 | 4.704e-09 | 5.6791e-09 | 1.5898e-10 | 7.2169e-09 | 5.8628e-09 | 2.9496e-10 | 7.8569e-10 | 3.3614e-10 | 1.8308e-11 | 280923.875
370947.5 | 4.7249e-09 | 5.6309e-09 | 1.5946e-10 | 7.2924e-09 | 5.8359e-09 | 2.9048e-10 | 7.7902e-10 | 3.3756e-10 | 1.8118e-11 | 280936.031
370959.656 | 4.6488e-09 | 5.6252e-09 | 1.5887e-10 | 7.2292e-09 | 5.8743e-09 | 2.8968e-10 | 7.8608e-10 | 3.348e-10 | 1.8018e-11 | 280948.187
370971.844 | 4.698e-09 | 5.6246e-09 | 1.5736e-10 | 7.2328e-09 | 5.8373e-09 | 2.917e-10 | 7.7777e-10 | 3.2951e-10 | 1.8221e-11 | 280960.375
370984 | 4.6957e-09 | 5.6394e-09 | 1.5881e-10 | 7.268e-09 | 5.8688e-09 | 2.9228e-10 | 7.828e-10 | 3.3664e-10 | 1.8263e-11 | 280972.531
370996.156 | 4.7088e-09 | 5.6706e-09 | 1.6129e-10 | 7.2864e-09 | 5.8505e-09 | 2.9334e-10 | 7.9128e-10 | 3.3497e-10 | 1.8338e-11 | 280984.687
371008.344 | 4.6558e-09 | 5.7179e-09 | 1.5917e-10 | 7.2801e-09 | 5.9085e-09 | 2.9315e-10 | 7.935e-10 | 3.3428e-10 | 1.8097e-11 | 280996.875
371020.5 | 4.691e-09 | 5.7232e-09 | 1.6129e-10 | 7.2757e-09 | 5.9017e-09 | 2.9561e-10 | 7.809e-10 | 3.3395e-10 | 1.8393e-11 | 281009.031
371032.656 | 4.7188e-09 | 5.6687e-09 | 1.5935e-10 | 7.2333e-09 | 5.9013e-09 | 2.9437e-10 | 7.9396e-10 | 3.3713e-10 | 1.8296e-11 | 281021.187
371044.844 | 4.7483e-09 | 5.7083e-09 | 1.602e-10 | 7.301e-09 | 5.8416e-09 | 2.9535e-10 | 7.9864e-10 | 3.3499e-10 | 1.8305e-11 | 281033.375
371057 | 4.7719e-09 | 5.6801e-09 | 1.5931e-10 | 7.2948e-09 | 5.8968e-09 | 2.9403e-10 | 7.8451e-10 | 3.3607e-10 | 1.8176e-11 | 281045.531
371069.156 | 4.7071e-09 | 5.6563e-09 | 1.6177e-10 | 7.2728e-09 | 5.9023e-09 | 2.9325e-10 | 7.8148e-10 | 3.3791e-10 | 1.8303e-11 | 281057.687
371081.344 | 4.683e-09 | 5.63e-09 | 1.595e-10 | 7.2215e-09 | 5.882e-09 | 2.9377e-10 | 7.8563e-10 | 3.4156e-10 | 1.8241e-11 | 281069.875
371093.5 | 4.705e-09 | 5.6038e-09 | 1.6075e-10 | 7.336e-09 | 5.8745e-09 | 2.9376e-10 | 7.9544e-10 | 3.402e-10 | 1.8551e-11 | 281082.031
371105.656 | 4.7143e-09 | 5.6796e-09 | 1.5982e-10 | 7.2669e-09 | 5.8866e-09 | 2.945e-10 | 7.7758e-10 | 3.3877e-10 | 1.8117e-11 | 281094.187
371117.844 | 4.7416e-09 | 5.7212e-09 | 1.5971e-10 | 7.2218e-09 | 6.0038e-09 | 2.9253e-10 | 7.8637e-10 | 3.3422e-10 | 1.8351e-11 | 281106.375
371130 | 4.7343e-09 | 5.7297e-09 | 1.5989e-10 | 7.2556e-09 | 5.9201e-09 | 2.9525e-10 | 7.7867e-10 | 3.3366e-10 | 1.7849e-11 | 281118.531
371142.156 | 4.7426e-09 | 5.6949e-09 | 1.593e-10 | 7.2542e-09 | 5.9127e-09 | 2.9194e-10 | 7.8353e-10 | 3.3308e-10 | 1.8207e-11 | 281130.687
371154.344 | 4.7196e-09 | 5.718e-09 | 1.5846e-10 | 7.2532e-09 | 5.8936e-09 | 2.9826e-10 | 7.84e-10 | 3.3658e-10 | 1.8237e-11 | 281142.875
371166.5 | 4.7306e-09 | 5.7693e-09 | 1.5967e-10 | 7.2051e-09 | 5.925e-09 | 2.9471e-10 | 7.8403e-10 | 3.3684e-10 | 1.7976e-11 | 281155.031
371178.656 | 4.7398e-09 | 5.7166e-09 | 1.5998e-10 | 7.331e-09 | 5.9165e-09 | 2.9342e-10 | 7.8839e-10 | 3.3844e-10 | 1.8338e-11 | 281167.187
371190.844 | 4.7128e-09 | 5.7144e-09 | 1.5859e-10 | 7.2014e-09 | 5.8743e-09 | 2.9418e-10 | 7.6851e-10 | 3.3379e-10 | 1.814e-11 | 281179.375
371203 | 4.6585e-09 | 5.5719e-09 | 1.5812e-10 | 7.2652e-09 | 5.8836e-09 | 2.9219e-10 | 7.8534e-10 | 3.3318e-10 | 1.8076e-11 | 281191.531
371215.156 | 4.7205e-09 | 5.6758e-09 | 1.5785e-10 | 7.2099e-09 | 5.8765e-09 | 2.9422e-10 | 7.8216e-10 | 3.3393e-10 | 1.8192e-11 | 281203.687
371227.344 | 4.756e-09 | 5.6585e-09 | 1.5965e-10 | 7.1888e-09 | 5.9086e-09 | 2.9089e-10 | 7.741e-10 | 3.35e-10 | 1.8119e-11 | 281215.875
371239.5 | 4.6667e-09 | 5.688e-09 | 1.5746e-10 | 7.1707e-09 | 5.9166e-09 | 2.9145e-10 | 7.8171e-10 | 3.3193e-10 | 1.8218e-11 | 281228.031
371251.656 | 4.6396e-09 | 5.7026e-09 | 1.5817e-10 | 7.2739e-09 | 5.8631e-09 | 2.9155e-10 | 7.7566e-10 | 3.354e-10 | 1.8159e-11 | 281240.187
371263.844 | 4.6693e-09 | 5.7563e-09 | 1.5762e-10 | 7.1855e-09 | 5.8935e-09 | 2.9285e-10 | 7.7705e-10 | 3.3314e-10 | 1.7954e-11 | 281252.375
371276 | 4.6884e-09 | 5.6545e-09 | 1.6013e-10 | 7.2737e-09 | 5.8386e-09 | 2.9187e-10 | 7.7812e-10 | 3.3212e-10 | 1.8224e-11 | 281264.531
371288.188 | 4.6711e-09 | 5.6287e-09 | 1.5965e-10 | 7.1022e-09 | 5.8928e-09 | 2.9115e-10 | 7.7687e-10 | 3.3509e-10 | 1.823e-11 | 281276.719
371300.344 | 4.709e-09 | 5.6833e-09 | 1.5973e-10 | 7.1605e-09 | 5.9087e-09 | 2.9471e-10 | 7.8025e-10 | 3.3264e-10 | 1.8086e-11 | 281288.875
371312.5 | 4.7012e-09 | 5.6345e-09 | 1.5911e-10 | 7.1398e-09 | 5.9563e-09 | 2.9034e-10 | 7.8677e-10 | 3.331e-10 | 1.796e-11 | 281301.031
371324.688 | 4.6885e-09 | 5.6992e-09 | 1.5708e-10 | 7.1264e-09 | 5.813e-09 | 2.9326e-10 | 7.8174e-10 | 3.3104e-10 | 1.8122e-11 | 281313.219
371336.844 | 4.705e-09 | 5.6244e-09 | 1.5964e-10 | 7.2674e-09 | 5.9047e-09 | 2.9217e-10 | 7.7958e-10 | 3.3281e-10 | 1.816e-11 | 281325.375
371349 | 4.6774e-09 | 5.6382e-09 | 1.5918e-10 | 7.2011e-09 | 5.9406e-09 | 2.9243e-10 | 7.7697e-10 | 3.3011e-10 | 1.8312e-11 | 281337.531
371361.188 | 4.6598e-09 | 5.6582e-09 | 1.5875e-10 | 7.2125e-09 | 5.8791e-09 | 2.9226e-10 | 7.7035e-10 | 3.3072e-10 | 1.8104e-11 | 281349.719
371373.344 | 4.7043e-09 | 5.7293e-09 | 1.5771e-10 | 7.0488e-09 | 5.8553e-09 | 2.8955e-10 | 7.8417e-10 | 3.3126e-10 | 1.8208e-11 | 281361.875
371385.5 | 4.7044e-09 | 5.6358e-09 | 1.5839e-10 | 7.1991e-09 | 5.8807e-09 | 2.9676e-10 | 7.7834e-10 | 3.3282e-10 | 1.8346e-11 | 281374.031
371397.688 | 4.6589e-09 | 5.6277e-09 | 1.5692e-10 | 7.0703e-09 | 5.8686e-09 | 2.9008e-10 | 7.7363e-10 | 3.3278e-10 | 1.82e-11 | 281386.219
371409.844 | 4.7185e-09 | 5.6049e-09 | 1.5773e-10 | 7.113e-09 | 5.8564e-09 | 2.9369e-10 | 7.7737e-10 | 3.2827e-10 | 1.8113e-11 | 281398.375
371422 | 4.7461e-09 | 5.6561e-09 | 1.5795e-10 | 7.218e-09 | 5.8825e-09 | 2.954e-10 | 7.6804e-10 | 3.3323e-10 | 1.8069e-11 | 281410.531
371434.188 | 4.7354e-09 | 5.606e-09 | 1.5858e-10 | 7.2193e-09 | 5.8503e-09 | 2.9088e-10 | 7.7992e-10 | 3.3288e-10 | 1.816e-11 | 281422.719
371446.344 | 4.7231e-09 | 5.6889e-09 | 1.5753e-10 | 7.1665e-09 | 5.8788e-09 | 2.8968e-10 | 7.8029e-10 | 3.337e-10 | 1.831e-11 | 281434.875
371458.5 | 4.6737e-09 | 5.6562e-09 | 1.572e-10 | 7.1954e-09 | 5.9363e-09 | 2.9472e-10 | 7.8563e-10 | 3.3485e-10 | 1.8214e-11 | 281447.031
371470.688 | 4.7145e-09 | 5.674e-09 | 1.5647e-10 | 7.123e-09 | 5.8542e-09 | 2.9033e-10 | 7.6786e-10 | 3.3263e-10 | 1.8041e-11 | 281459.219
371482.844 | 4.7405e-09 | 5.7851e-09 | 1.5652e-10 | 7.1034e-09 | 5.9516e-09 | 2.9135e-10 | 7.696e-10 | 3.2936e-10 | 1.802e-11 | 281471.375
371495 | 4.6857e-09 | 5.7286e-09 | 1.5899e-10 | 7.0565e-09 | 5.8758e-09 | 2.9008e-10 | 7.7531e-10 | 3.3022e-10 | 1.8083e-11 | 281483.531
371507.188 | 4.6731e-09 | 5.6424e-09 | 1.576e-10 | 7.0782e-09 | 5.8521e-09 | 2.9029e-10 | 7.7899e-10 | 3.3543e-10 | 1.8088e-11 | 281495.719
371519.344 | 4.6726e-09 | 5.6657e-09 | 1.5972e-10 | 7.1971e-09 | 5.849e-09 | 2.9022e-10 | 7.6874e-10 | 3.3377e-10 | 1.8205e-11 | 281507.875
371531.5 | 4.671e-09 | 5.6222e-09 | 1.5833e-10 | 7.1886e-09 | 5.8457e-09 | 2.9316e-10 | 7.7902e-10 | 3.316e-10 | 1.8158e-11 | 281520.031
371543.688 | 4.7237e-09 | 5.7401e-09 | 1.5906e-10 | 7.1141e-09 | 5.9293e-09 | 2.9216e-10 | 7.7349e-10 | 3.2855e-10 | 1.8063e-11 | 281532.219
371555.844 | 4.7078e-09 | 5.7726e-09 | 1.5836e-10 | 7.1841e-09 | 5.8351e-09 | 2.8925e-10 | 7.7601e-10 | 3.354e-10 | 1.824e-11 | 281544.375
371568 | 4.7311e-09 | 5.7229e-09 | 1.5744e-10 | 7.1342e-09 | 5.9165e-09 | 2.9098e-10 | 7.8027e-10 | 3.3081e-10 | 1.8116e-11 | 281556.531
371580.188 | 4.6783e-09 | 5.7194e-09 | 1.5885e-10 | 7.2463e-09 | 5.9139e-09 | 2.8984e-10 | 7.7616e-10 | 3.3286e-10 | 1.8303e-11 | 281568.719
371592.344 | 4.7691e-09 | 5.6754e-09 | 1.5728e-10 | 7.168e-09 | 5.8346e-09 | 2.9591e-10 | 7.7115e-10 | 3.3357e-10 | 1.8505e-11 | 281580.875
371604.5 | 4.7635e-09 | 5.7403e-09 | 1.6048e-10 | 7.183e-09 | 5.9102e-09 | 2.9671e-10 | 7.6998e-10 | 3.268e-10 | 1.8138e-11 | 281593.031
371616.688 | 4.7806e-09 | 5.6778e-09 | 1.5649e-10 | 7.1751e-09 | 5.8986e-09 | 2.9535e-10 | 7.7151e-10 | 3.3433e-10 | 1.7975e-11 | 281605.219
371628.844 | 4.7024e-09 | 5.7341e-09 | 1.5955e-10 | 7.2044e-09 | 5.9784e-09 | 2.8953e-10 | 7.7643e-10 | 3.3115e-10 | 1.8044e-11 | 281617.375
371641 | 4.7215e-09 | 5.787e-09 | 1.5835e-10 | 7.1545e-09 | 5.9328e-09 | 2.9296e-10 | 7.747e-10 | 3.3186e-10 | 1.8103e-11 | 281629.531
371653.188 | 4.724e-09 | 5.7101e-09 | 1.5755e-10 | 7.1406e-09 | 5.903e-09 | 2.9052e-10 | 7.7257e-10 | 3.3254e-10 | 1.8415e-11 | 281641.719
371665.344 | 4.7655e-09 | 5.8016e-09 | 1.5827e-10 | 7.2168e-09 | 5.8603e-09 | 2.9647e-10 | 7.6686e-10 | 3.3535e-10 | 1.8557e-11 | 281653.875
371677.531 | 4.7165e-09 | 5.7265e-09 | 1.581e-10 | 7.1812e-09 | 5.9186e-09 | 2.9441e-10 | 7.7044e-10 | 3.3075e-10 | 1.8303e-11 | 281666.062
371689.688 | 4.7288e-09 | 5.7598e-09 | 1.5611e-10 | 7.0724e-09 | 5.9657e-09 | 2.9236e-10 | 7.7573e-10 | 3.2627e-10 | 1.814e-11 | 281678.219
371701.844 | 4.7102e-09 | 5.7079e-09 | 1.5749e-10 | 7.1749e-09 | 5.9273e-09 | 2.9265e-10 | 7.8028e-10 | 3.3483e-10 | 1.8385e-11 | 281690.375
371714.031 | 4.8359e-09 | 5.7294e-09 | 1.5827e-10 | 7.0702e-09 | 5.921e-09 | 2.9156e-10 | 7.755e-10 | 3.3345e-10 | 1.8035e-11 | 281702.562
371726.188 | 4.728e-09 | 5.7757e-09 | 1.561e-10 | 7.1241e-09 | 5.8433e-09 | 2.9257e-10 | 7.7352e-10 | 3.308e-10 | 1.8029e-11 | 281714.719
371738.344 | 4.7016e-09 | 5.7496e-09 | 1.5819e-10 | 7.1356e-09 | 5.9276e-09 | 2.9507e-10 | 7.6757e-10 | 3.3274e-10 | 1.7994e-11 | 281726.875
371750.531 | 4.7321e-09 | 5.7837e-09 | 1.5782e-10 | 7.1201e-09 | 5.9148e-09 | 2.9283e-10 | 7.7339e-10 | 3.3171e-10 | 1.8098e-11 | 281739.062
371762.688 | 4.6661e-09 | 5.7078e-09 | 1.5695e-10 | 7.1304e-09 | 5.9103e-09 | 2.9039e-10 | 7.7631e-10 | 3.2832e-10 | 1.7899e-11 | 281751.219
371774.844 | 4.7097e-09 | 5.7319e-09 | 1.5759e-10 | 7.0968e-09 | 5.9377e-09 | 2.9042e-10 | 7.6848e-10 | 3.2886e-10 | 1.7908e-11 | 281763.375
371787.031 | 4.6297e-09 | 5.7143e-09 | 1.5787e-10 | 7.1689e-09 | 5.8486e-09 | 2.8873e-10 | 7.7851e-10 | 3.2817e-10 | 1.831e-11 | 281775.562
371799.188 | 4.7255e-09 | 5.6915e-09 | 1.5776e-10 | 7.0621e-09 | 5.9132e-09 | 2.9331e-10 | 7.6787e-10 | 3.2428e-10 | 1.8095e-11 | 281787.719
371811.344 | 4.7249e-09 | 5.7236e-09 | 1.563e-10 | 7.0887e-09 | 5.9338e-09 | 2.9339e-10 | 7.7114e-10 | 3.2885e-10 | 1.8062e-11 | 281799.875
371823.531 | 4.6502e-09 | 5.6546e-09 | 1.5666e-10 | 7.1393e-09 | 5.8504e-09 | 2.8978e-10 | 7.647e-10 | 3.2944e-10 | 1.7938e-11 | 281812.062
371835.688 | 4.6886e-09 | 5.6381e-09 | 1.5741e-10 | 7.2049e-09 | 5.9595e-09 | 2.9132e-10 | 7.6989e-10 | 3.3083e-10 | 1.8018e-11 | 281824.219
371847.844 | 4.7321e-09 | 5.6965e-09 | 1.5856e-10 | 7.1616e-09 | 5.8596e-09 | 2.8954e-10 | 7.6723e-10 | 3.2893e-10 | 1.799e-11 | 281836.375
371860.031 | 4.7946e-09 | 5.6757e-09 | 1.5623e-10 | 7.1371e-09 | 5.8785e-09 | 2.8767e-10 | 7.6474e-10 | 3.2783e-10 | 1.7962e-11 | 281848.562
371872.188 | 4.6748e-09 | 5.6817e-09 | 1.5538e-10 | 7.0887e-09 | 5.8305e-09 | 2.9002e-10 | 7.6489e-10 | 3.2588e-10 | 1.7888e-11 | 281860.719
371884.344 | 4.7269e-09 | 5.6473e-09 | 1.5792e-10 | 7.1071e-09 | 5.8104e-09 | 2.9367e-10 | 7.5944e-10 | 3.2877e-10 | 1.7822e-11 | 281872.875
371896.531 | 4.709e-09 | 5.6793e-09 | 1.5523e-10 | 6.9932e-09 | 5.8245e-09 | 2.9274e-10 | 7.6499e-10 | 3.2767e-10 | 1.7841e-11 | 281885.062
371908.688 | 4.6501e-09 | 5.7314e-09 | 1.5658e-10 | 7.0515e-09 | 5.824e-09 | 2.9123e-10 | 7.6701e-10 | 3.2465e-10 | 1.8057e-11 | 281897.219
371920.844 | 4.702e-09 | 5.6901e-09 | 1.5731e-10 | 7.1413e-09 | 5.8925e-09 | 2.9127e-10 | 7.6966e-10 | 3.2425e-10 | 1.7961e-11 | 281909.375
371933.031 | 4.7258e-09 | 5.6558e-09 | 1.5606e-10 | 7.0712e-09 | 5.875e-09 | 2.8847e-10 | 7.645e-10 | 3.2761e-10 | 1.8022e-11 | 281921.562
371945.188 | 4.7475e-09 | 5.7345e-09 | 1.56e-10 | 7.0504e-09 | 5.9091e-09 | 2.9555e-10 | 7.6167e-10 | 3.2788e-10 | 1.8012e-11 | 281933.719
371957.344 | 4.7327e-09 | 5.6758e-09 | 1.5805e-10 | 7.07e-09 | 5.9411e-09 | 2.9075e-10 | 7.6813e-10 | 3.3079e-10 | 1.805e-11 | 281945.875
371969.531 | 4.6995e-09 | 5.6726e-09 | 1.5628e-10 | 7.1421e-09 | 5.909e-09 | 2.9103e-10 | 7.7032e-10 | 3.2807e-10 | 1.8035e-11 | 281958.062
371981.688 | 4.7027e-09 | 5.7398e-09 | 1.577e-10 | 7.0465e-09 | 5.7963e-09 | 2.8982e-10 | 7.6585e-10 | 3.315e-10 | 1.7952e-11 | 281970.219
371993.844 | 4.66e-09 | 5.7341e-09 | 1.5546e-10 | 7.0255e-09 | 5.9031e-09 | 2.949e-10 | 7.7489e-10 | 3.2383e-10 | 1.7963e-11 | 281982.375
372006.031 | 4.7134e-09 | 5.6769e-09 | 1.5634e-10 | 7.0712e-09 | 5.9153e-09 | 2.9049e-10 | 7.6976e-10 | 3.3282e-10 | 1.8096e-11 | 281994.562
372018.188 | 4.6981e-09 | 5.6417e-09 | 1.5645e-10 | 7.1138e-09 | 5.8375e-09 | 2.905e-10 | 7.7513e-10 | 3.2944e-10 | 1.8064e-11 | 282006.719
372030.344 | 4.714e-09 | 5.7002e-09 | 1.5668e-10 | 7.0802e-09 | 5.9123e-09 | 2.8932e-10 | 7.7343e-10 | 3.2524e-10 | 1.8075e-11 | 282018.875
372042.531 | 4.6685e-09 | 5.6713e-09 | 1.5687e-10 | 7.0993e-09 | 5.8428e-09 | 2.8983e-10 | 7.6436e-10 | 3.2599e-10 | 1.7998e-11 | 282031.062
372054.688 | 4.6954e-09 | 5.6708e-09 | 1.5787e-10 | 7.0594e-09 | 5.8466e-09 | 2.8842e-10 | 7.6594e-10 | 3.2614e-10 | 1.788e-11 | 282043.219
372066.875 | 4.7203e-09 | 5.6592e-09 | 1.5598e-10 | 7.0818e-09 | 5.9175e-09 | 2.9101e-10 | 7.6715e-10 | 3.2987e-10 | 1.7918e-11 | 282055.406
372079.031 | 4.69e-09 | 5.6895e-09 | 1.5745e-10 | 7.0936e-09 | 5.8775e-09 | 2.8718e-10 | 7.63e-10 | 3.2772e-10 | 1.7908e-11 | 282067.562
372091.188 | 4.7244e-09 | 5.6304e-09 | 1.5759e-10 | 7.1042e-09 | 5.8155e-09 | 2.9247e-10 | 7.6425e-10 | 3.2612e-10 | 1.8034e-11 | 282079.719
372103.375 | 4.6406e-09 | 5.6873e-09 | 1.5729e-10 | 7.0076e-09 | 5.884e-09 | 2.9401e-10 | 7.6807e-10 | 3.2841e-10 | 1.7872e-11 | 282091.906
372115.531 | 4.715e-09 | 5.7237e-09 | 1.5679e-10 | 7.1011e-09 | 5.9038e-09 | 2.9228e-10 | 7.6806e-10 | 3.287e-10 | 1.8071e-11 | 282104.062
372127.688 | 4.7634e-09 | 5.7214e-09 | 1.5697e-10 | 7.2155e-09 | 5.8403e-09 | 2.9329e-10 | 7.7322e-10 | 3.2798e-10 | 1.8223e-11 | 282116.219
372139.875 | 4.7289e-09 | 5.7116e-09 | 1.5772e-10 | 7.1859e-09 | 5.9768e-09 | 2.9659e-10 | 7.7823e-10 | 3.3418e-10 | 1.824e-11 | 282128.406
372152.031 | 4.739e-09 | 5.8406e-09 | 1.5912e-10 | 7.1734e-09 | 5.9391e-09 | 2.9311e-10 | 7.7632e-10 | 3.3025e-10 | 1.8171e-11 | 282140.562
372164.188 | 4.7554e-09 | 5.718e-09 | 1.5569e-10 | 7.1848e-09 | 5.8904e-09 | 2.9082e-10 | 7.7284e-10 | 3.3047e-10 | 1.8269e-11 | 282152.719
372176.375 | 4.6961e-09 | 5.6909e-09 | 1.5811e-10 | 7.1071e-09 | 5.9088e-09 | 2.8891e-10 | 7.6356e-10 | 3.2769e-10 | 1.793e-11 | 282164.906
372188.531 | 4.6993e-09 | 5.7547e-09 | 1.5721e-10 | 7.1887e-09 | 5.9344e-09 | 2.9544e-10 | 7.8657e-10 | 3.3226e-10 | 1.8382e-11 | 282177.062
372200.688 | 4.7698e-09 | 5.676e-09 | 1.5699e-10 | 7.1627e-09 | 5.9358e-09 | 2.9441e-10 | 7.7879e-10 | 3.3164e-10 | 1.8019e-11 | 282189.219
372212.875 | 4.7859e-09 | 5.6774e-09 | 1.5654e-10 | 7.1405e-09 | 5.9491e-09 | 2.9211e-10 | 7.808e-10 | 3.3272e-10 | 1.8022e-11 | 282201.406
372225.031 | 4.7976e-09 | 5.6782e-09 | 1.6023e-10 | 7.1772e-09 | 5.9376e-09 | 2.9403e-10 | 7.714e-10 | 3.3101e-10 | 1.8293e-11 | 282213.562
372237.188 | 4.7342e-09 | 5.6442e-09 | 1.5758e-10 | 7.1363e-09 | 5.9144e-09 | 2.9161e-10 | 7.7906e-10 | 3.2979e-10 | 1.7977e-11 | 282225.719
372249.375 | 4.6738e-09 | 5.679e-09 | 1.5718e-10 | 7.1327e-09 | 5.8456e-09 | 2.8921e-10 | 7.7629e-10 | 3.3017e-10 | 1.7959e-11 | 282237.906
372261.531 | 4.7115e-09 | 5.6978e-09 | 1.5657e-10 | 7.0406e-09 | 5.8576e-09 | 2.8951e-10 | 7.7959e-10 | 3.3163e-10 | 1.8083e-11 | 282250.062
372273.688 | 4.7046e-09 | 5.7462e-09 | 1.5934e-10 | 7.1353e-09 | 5.8295e-09 | 2.9466e-10 | 7.7623e-10 | 3.304e-10 | 1.8137e-11 | 282262.219
372285.875 | 4.6854e-09 | 5.7096e-09 | 1.5834e-10 | 7.1513e-09 | 5.8045e-09 | 2.9054e-10 | 7.7237e-10 | 3.2726e-10 | 1.7964e-11 | 282274.406
372298.031 | 4.6713e-09 | 5.6313e-09 | 1.5753e-10 | 7.1416e-09 | 5.8581e-09 | 2.9144e-10 | 7.7369e-10 | 3.3024e-10 | 1.794e-11 | 282286.562
372310.188 | 4.6827e-09 | 5.6891e-09 | 1.5844e-10 | 7.0797e-09 | 5.8301e-09 | 2.9015e-10 | 7.7734e-10 | 3.3102e-10 | 1.8047e-11 | 282298.719
372322.375 | 4.6876e-09 | 5.6544e-09 | 1.5743e-10 | 7.148e-09 | 5.7978e-09 | 2.9228e-10 | 7.7386e-10 | 3.3185e-10 | 1.8208e-11 | 282310.906
372334.531 | 4.6625e-09 | 5.6995e-09 | 1.5675e-10 | 7.115e-09 | 5.8866e-09 | 2.925e-10 | 7.803e-10 | 3.3412e-10 | 1.805e-11 | 282323.062
372346.688 | 4.7028e-09 | 5.6485e-09 | 1.5779e-10 | 7.1646e-09 | 5.9199e-09 | 2.9172e-10 | 7.7658e-10 | 3.3152e-10 | 1.8078e-11 | 282335.219
372358.875 | 4.6819e-09 | 5.6558e-09 | 1.5846e-10 | 7.085e-09 | 5.8479e-09 | 2.9423e-10 | 7.7919e-10 | 3.3392e-10 | 1.8324e-11 | 282347.406
372371.031 | 4.7272e-09 | 5.6579e-09 | 1.5707e-10 | 7.1773e-09 | 5.8846e-09 | 2.9029e-10 | 7.7424e-10 | 3.3173e-10 | 1.7964e-11 | 282359.562
372383.188 | 4.6995e-09 | 5.6697e-09 | 1.5666e-10 | 7.187e-09 | 5.934e-09 | 2.9471e-10 | 7.7577e-10 | 3.2733e-10 | 1.8051e-11 | 282371.719
372395.375 | 4.7056e-09 | 5.7148e-09 | 1.5752e-10 | 7.1083e-09 | 5.8828e-09 | 2.9026e-10 | 7.758e-10 | 3.3383e-10 | 1.8286e-11 | 282383.906
372407.531 | 4.7518e-09 | 5.678e-09 | 1.5741e-10 | 7.1607e-09 | 5.8701e-09 | 2.9191e-10 | 7.7957e-10 | 3.2893e-10 | 1.8301e-11 | 282396.062
372419.688 | 4.6729e-09 | 5.7148e-09 | 1.5655e-10 | 7.0857e-09 | 5.8219e-09 | 2.9195e-10 | 7.6608e-10 | 3.3188e-10 | 1.8001e-11 | 282408.219
372431.875 | 4.7631e-09 | 5.677e-09 | 1.5891e-10 | 7.2378e-09 | 5.8962e-09 | 2.9384e-10 | 7.7435e-10 | 3.3627e-10 | 1.8509e-11 | 282420.406
372444.031 | 4.6637e-09 | 5.6995e-09 | 1.5878e-10 | 7.1243e-09 | 5.9291e-09 | 2.9158e-10 | 7.7034e-10 | 3.3103e-10 | 1.8128e-11 | 282432.562
372456.219 | 4.6903e-09 | 5.6626e-09 | 1.5895e-10 | 7.1537e-09 | 5.8886e-09 | 2.909e-10 | 7.6951e-10 | 3.2747e-10 | 1.7984e-11 | 282444.75
372468.375 | 4.7046e-09 | 5.7357e-09 | 1.5719e-10 | 7.1818e-09 | 5.812e-09 | 2.9344e-10 | 7.8134e-10 | 3.3302e-10 | 1.8034e-11 | 282456.906
372480.531 | 4.7272e-09 | 5.7475e-09 | 1.5778e-10 | 7.1823e-09 | 5.8507e-09 | 2.8861e-10 | 7.7044e-10 | 3.3024e-10 | 1.7979e-11 | 282469.062
372492.719 | 4.7974e-09 | 5.6978e-09 | 1.5736e-10 | 7.1586e-09 | 5.9e-09 | 2.9128e-10 | 7.6565e-10 | 3.3165e-10 | 1.8147e-11 | 282481.25
372504.875 | 4.7259e-09 | 5.6648e-09 | 1.5587e-10 | 7.0656e-09 | 5.8561e-09 | 2.9311e-10 | 7.7619e-10 | 3.3314e-10 | 1.8137e-11 | 282493.406
372517.031 | 4.7326e-09 | 5.6711e-09 | 1.57e-10 | 7.1782e-09 | 5.8461e-09 | 2.9384e-10 | 7.7594e-10 | 3.2937e-10 | 1.8047e-11 | 282505.562
372529.219 | 4.7366e-09 | 5.6568e-09 | 1.5622e-10 | 7.1243e-09 | 5.8487e-09 | 2.8862e-10 | 7.7223e-10 | 3.2865e-10 | 1.7936e-11 | 282517.75
372541.375 | 4.7172e-09 | 5.7058e-09 | 1.5689e-10 | 7.1739e-09 | 5.9125e-09 | 2.9246e-10 | 7.7629e-10 | 3.296e-10 | 1.8121e-11 | 282529.906
372553.531 | 4.7265e-09 | 5.6962e-09 | 1.5702e-10 | 7.1036e-09 | 5.8533e-09 | 2.9117e-10 | 7.7665e-10 | 3.2917e-10 | 1.7808e-11 | 282542.062
372565.719 | 4.6786e-09 | 5.6801e-09 | 1.573e-10 | 7.1556e-09 | 5.8033e-09 | 2.9049e-10 | 7.6936e-10 | 3.273e-10 | 1.7826e-11 | 282554.25
372577.875 | 4.6773e-09 | 5.619e-09 | 1.5766e-10 | 7.1087e-09 | 5.8828e-09 | 2.8975e-10 | 7.7388e-10 | 3.2781e-10 | 1.7973e-11 | 282566.406
372590.031 | 4.6565e-09 | 5.6654e-09 | 1.5594e-10 | 7.1181e-09 | 5.8516e-09 | 2.9237e-10 | 7.6323e-10 | 3.3129e-10 | 1.8202e-11 | 282578.562
372602.219 | 4.7154e-09 | 5.6916e-09 | 1.5756e-10 | 7.1689e-09 | 5.9054e-09 | 2.9089e-10 | 7.6756e-10 | 3.2787e-10 | 1.8016e-11 | 282590.75
372614.375 | 4.7131e-09 | 5.6637e-09 | 1.5761e-10 | 7.1221e-09 | 5.9443e-09 | 2.9016e-10 | 7.7224e-10 | 3.2775e-10 | 1.8061e-11 | 282602.906
372626.531 | 4.7411e-09 | 5.6869e-09 | 1.5672e-10 | 7.088e-09 | 5.95e-09 | 2.9285e-10 | 7.7412e-10 | 3.2853e-10 | 1.808e-11 | 282615.062
372638.719 | 4.709e-09 | 5.6924e-09 | 1.5869e-10 | 7.0916e-09 | 5.8936e-09 | 2.9073e-10 | 7.6728e-10 | 3.2946e-10 | 1.8022e-11 | 282627.25
372650.875 | 4.7074e-09 | 5.7056e-09 | 1.5758e-10 | 7.1459e-09 | 5.8319e-09 | 2.9352e-10 | 7.7343e-10 | 3.2764e-10 | 1.8007e-11 | 282639.406
372663.031 | 4.6545e-09 | 5.7671e-09 | 1.5567e-10 | 7.0866e-09 | 5.8903e-09 | 2.943e-10 | 7.7352e-10 | 3.3163e-10 | 1.8119e-11 | 282651.562
372675.219 | 4.7118e-09 | 5.6632e-09 | 1.5671e-10 | 7.0663e-09 | 5.8717e-09 | 2.9207e-10 | 7.7567e-10 | 3.3136e-10 | 1.8056e-11 | 282663.75
372687.375 | 4.7228e-09 | 5.7317e-09 | 1.568e-10 | 7.1188e-09 | 5.7939e-09 | 2.8908e-10 | 7.6326e-10 | 3.2915e-10 | 1.8117e-11 | 282675.906
372699.531 | 4.6961e-09 | 5.7019e-09 | 1.5483e-10 | 7.1092e-09 | 5.8321e-09 | 2.8984e-10 | 7.7501e-10 | 3.2727e-10 | 1.8104e-11 | 282688.062
372711.719 | 4.7313e-09 | 5.6539e-09 | 1.5854e-10 | 7.0961e-09 | 5.8503e-09 | 2.8994e-10 | 7.6953e-10 | 3.2915e-10 | 1.7834e-11 | 282700.25
372723.875 | 4.6827e-09 | 5.6784e-09 | 1.5728e-10 | 7.0762e-09 | 5.8488e-09 | 2.9117e-10 | 7.7062e-10 | 3.3106e-10 | 1.8064e-11 | 282712.406
372736.031 | 4.7187e-09 | 5.7629e-09 | 1.5724e-10 | 7.1647e-09 | 5.8997e-09 | 2.9041e-10 | 7.6855e-10 | 3.275e-10 | 1.8064e-11 | 282724.562
372748.219 | 4.664e-09 | 5.7656e-09 | 1.5714e-10 | 7.2138e-09 | 5.9433e-09 | 2.9135e-10 | 7.734e-10 | 3.2965e-10 | 1.8319e-11 | 282736.75
372760.375 | 4.6932e-09 | 5.7106e-09 | 1.5782e-10 | 7.1931e-09 | 5.9208e-09 | 2.93e-10 | 7.8105e-10 | 3.2797e-10 | 1.8106e-11 | 282748.906
372772.531 | 4.7433e-09 | 5.7333e-09 | 1.5846e-10 | 7.1755e-09 | 5.8634e-09 | 2.9073e-10 | 7.6721e-10 | 3.3122e-10 | 1.8037e-11 | 282761.062
372784.719 | 4.7423e-09 | 5.6714e-09 | 1.5875e-10 | 7.195e-09 | 5.9157e-09 | 2.9412e-10 | 7.7597e-10 | 3.3327e-10 | 1.8036e-11 | 282773.25
372796.875 | 4.753e-09 | 5.7056e-09 | 1.5817e-10 | 7.1479e-09 | 5.8712e-09 | 2.9288e-10 | 7.701e-10 | 3.3102e-10 | 1.8333e-11 | 282785.406
372809.063 | 4.7101e-09 | 5.7142e-09 | 1.575e-10 | 7.1376e-09 | 5.9382e-09 | 2.934e-10 | 7.7166e-10 | 3.3173e-10 | 1.7913e-11 | 282797.594
372821.219 | 4.7326e-09 | 5.7305e-09 | 1.573e-10 | 7.1334e-09 | 5.9019e-09 | 2.9431e-10 | 7.7688e-10 | 3.3214e-10 | 1.8117e-11 | 282809.75
372833.375 | 4.7014e-09 | 5.733e-09 | 1.5983e-10 | 7.1952e-09 | 5.8766e-09 | 2.9627e-10 | 7.7644e-10 | 3.2898e-10 | 1.8272e-11 | 282821.906
372845.563 | 4.7636e-09 | 5.7001e-09 | 1.5854e-10 | 7.1468e-09 | 5.8873e-09 | 2.9124e-10 | 7.7504e-10 | 3.3169e-10 | 1.8262e-11 | 282834.094
372857.719 | 4.7662e-09 | 5.6897e-09 | 1.5897e-10 | 7.2509e-09 | 5.9039e-09 | 2.9282e-10 | 7.6553e-10 | 3.3161e-10 | 1.8037e-11 | 282846.25
372869.875 | 4.7917e-09 | 5.7151e-09 | 1.576e-10 | 7.1264e-09 | 5.9748e-09 | 2.92e-10 | 7.762e-10 | 3.3248e-10 | 1.826e-11 | 282858.406
372882.063 | 4.6835e-09 | 5.6424e-09 | 1.5753e-10 | 7.2177e-09 | 5.9391e-09 | 2.9551e-10 | 7.7777e-10 | 3.2978e-10 | 1.8224e-11 | 282870.594
372894.219 | 4.6917e-09 | 5.7234e-09 | 1.5873e-10 | 7.1781e-09 | 5.955e-09 | 2.9563e-10 | 7.7833e-10 | 3.3338e-10 | 1.7929e-11 | 282882.75
372906.375 | 4.7728e-09 | 5.7558e-09 | 1.5773e-10 | 7.199e-09 | 5.8744e-09 | 2.9193e-10 | 7.83e-10 | 3.3384e-10 | 1.7995e-11 | 282894.906
372918.563 | 4.7311e-09 | 5.7215e-09 | 1.599e-10 | 7.2458e-09 | 5.9637e-09 | 2.9366e-10 | 7.764e-10 | 3.3091e-10 | 1.8161e-11 | 282907.094
372930.719 | 4.7272e-09 | 5.7576e-09 | 1.5844e-10 | 7.2817e-09 | 5.9615e-09 | 2.967e-10 | 7.7434e-10 | 3.3315e-10 | 1.7984e-11 | 282919.25
372942.875 | 4.7368e-09 | 5.7309e-09 | 1.5818e-10 | 7.2351e-09 | 5.9465e-09 | 2.9182e-10 | 7.7667e-10 | 3.2926e-10 | 1.855e-11 | 282931.406
372955.063 | 4.7422e-09 | 5.751e-09 | 1.6104e-10 | 7.2695e-09 | 5.9267e-09 | 2.9261e-10 | 7.8324e-10 | 3.3352e-10 | 1.8172e-11 | 282943.594
372967.219 | 4.7335e-09 | 5.7057e-09 | 1.5891e-10 | 7.14e-09 | 5.8601e-09 | 2.9302e-10 | 7.7643e-10 | 3.3493e-10 | 1.8172e-11 | 282955.75
372979.375 | 4.7194e-09 | 5.7447e-09 | 1.5831e-10 | 7.2018e-09 | 5.9641e-09 | 2.9892e-10 | 7.7722e-10 | 3.3045e-10 | 1.8113e-11 | 282967.906
372991.563 | 4.7229e-09 | 5.6119e-09 | 1.5874e-10 | 7.1453e-09 | 5.866e-09 | 2.9169e-10 | 7.7802e-10 | 3.3144e-10 | 1.8323e-11 | 282980.094
373003.719 | 4.7487e-09 | 5.6697e-09 | 1.5575e-10 | 7.216e-09 | 5.8791e-09 | 2.9289e-10 | 7.6306e-10 | 3.2556e-10 | 1.831e-11 | 282992.25
373015.875 | 4.7577e-09 | 5.742e-09 | 1.5752e-10 | 7.1082e-09 | 5.8225e-09 | 2.9156e-10 | 7.7273e-10 | 3.2977e-10 | 1.8211e-11 | 283004.406
373028.063 | 4.7105e-09 | 5.739e-09 | 1.5767e-10 | 7.1082e-09 | 5.9164e-09 | 2.9398e-10 | 7.6888e-10 | 3.2708e-10 | 1.789e-11 | 283016.594
373040.219 | 4.7006e-09 | 5.6989e-09 | 1.5709e-10 | 7.0916e-09 | 5.8251e-09 | 2.9412e-10 | 7.7152e-10 | 3.315e-10 | 1.8202e-11 | 283028.75
373052.375 | 4.7036e-09 | 5.6614e-09 | 1.5744e-10 | 7.1273e-09 | 5.8948e-09 | 2.9335e-10 | 7.7036e-10 | 3.3089e-10 | 1.8219e-11 | 283040.906
373064.563 | 4.7428e-09 | 5.6984e-09 | 1.5901e-10 | 7.3008e-09 | 5.8592e-09 | 2.9515e-10 | 7.8032e-10 | 3.3e-10 | 1.8201e-11 | 283053.094
373076.719 | 4.7296e-09 | 5.7091e-09 | 1.5748e-10 | 7.2819e-09 | 5.8997e-09 | 2.9261e-10 | 7.7361e-10 | 3.3397e-10 | 1.8039e-11 | 283065.25
373088.875 | 4.7201e-09 | 5.7595e-09 | 1.5853e-10 | 7.083e-09 | 5.8797e-09 | 2.8916e-10 | 7.7308e-10 | 3.2973e-10 | 1.8255e-11 | 283077.406
373101.063 | 4.6736e-09 | 5.7197e-09 | 1.5766e-10 | 7.1445e-09 | 5.8605e-09 | 2.9211e-10 | 7.661e-10 | 3.3222e-10 | 1.7953e-11 | 283089.594
373113.219 | 4.7106e-09 | 5.6562e-09 | 1.5883e-10 | 7.1106e-09 | 5.8375e-09 | 2.9423e-10 | 7.7678e-10 | 3.3049e-10 | 1.7965e-11 | 283101.75
373125.375 | 4.6923e-09 | 5.6548e-09 | 1.5743e-10 | 7.1097e-09 | 5.9079e-09 | 2.9495e-10 | 7.6807e-10 | 3.2467e-10 | 1.8094e-11 | 283113.906
373137.563 | 4.6937e-09 | 5.6568e-09 | 1.5842e-10 | 7.1212e-09 | 5.8987e-09 | 2.906e-10 | 7.7718e-10 | 3.3167e-10 | 1.7866e-11 | 283126.094
373149.719 | 4.8004e-09 | 5.6194e-09 | 1.5795e-10 | 7.1194e-09 | 5.8771e-09 | 2.9197e-10 | 7.6391e-10 | 3.2945e-10 | 1.8332e-11 | 283138.25
373161.875 | 4.6665e-09 | 5.7819e-09 | 1.5913e-10 | 7.2093e-09 | 5.8036e-09 | 2.9013e-10 | 7.7052e-10 | 3.3572e-10 | 1.7985e-11 | 283150.406
373174.063 | 4.7528e-09 | 5.6594e-09 | 1.5774e-10 | 7.2252e-09 | 5.9166e-09 | 2.9468e-10 | 7.7367e-10 | 3.3098e-10 | 1.8088e-11 | 283162.594
373186.219 | 4.6902e-09 | 5.7016e-09 | 1.5841e-10 | 7.1403e-09 | 5.8616e-09 | 2.9096e-10 | 7.7305e-10 | 3.3172e-10 | 1.8166e-11 | 283174.75
373198.406 | 4.6886e-09 | 5.7443e-09 | 1.5933e-10 | 7.1007e-09 | 5.8799e-09 | 2.9168e-10 | 7.7684e-10 | 3.326e-10 | 1.8079e-11 | 283186.937
373210.563 | 4.6743e-09 | 5.6528e-09 | 1.5698e-10 | 7.1747e-09 | 5.8617e-09 | 2.921e-10 | 7.713e-10 | 3.3192e-10 | 1.8003e-11 | 283199.094
373222.719 | 4.7225e-09 | 5.6971e-09 | 1.5955e-10 | 7.1354e-09 | 5.874e-09 | 2.9486e-10 | 7.7564e-10 | 3.2915e-10 | 1.8108e-11 | 283211.25
373234.906 | 4.7167e-09 | 5.7098e-09 | 1.5697e-10 | 7.2065e-09 | 5.9064e-09 | 2.9129e-10 | 7.8083e-10 | 3.3196e-10 | 1.7998e-11 | 283223.437
373247.063 | 4.7077e-09 | 5.69e-09 | 1.5811e-10 | 7.168e-09 | 5.9207e-09 | 2.9454e-10 | 7.6967e-10 | 3.2881e-10 | 1.8063e-11 | 283235.594
373259.219 | 4.7026e-09 | 5.6942e-09 | 1.5849e-10 | 7.2032e-09 | 5.9985e-09 | 2.9398e-10 | 7.8277e-10 | 3.305e-10 | 1.8039e-11 | 283247.75
373271.406 | 4.7218e-09 | 5.6814e-09 | 1.5914e-10 | 7.159e-09 | 5.9162e-09 | 2.9397e-10 | 7.7129e-10 | 3.2917e-10 | 1.7988e-11 | 283259.937
373283.563 | 4.7341e-09 | 5.7203e-09 | 1.6009e-10 | 7.1448e-09 | 5.9369e-09 | 2.9111e-10 | 7.6683e-10 | 3.3451e-10 | 1.804e-11 | 283272.094
373295.719 | 4.6642e-09 | 5.7304e-09 | 1.5874e-10 | 7.1744e-09 | 5.9356e-09 | 2.923e-10 | 7.6454e-10 | 3.3287e-10 | 1.8111e-11 | 283284.25
373307.906 | 4.6772e-09 | 5.6569e-09 | 1.5872e-10 | 7.1503e-09 | 5.8247e-09 | 2.9597e-10 | 7.6469e-10 | 3.3265e-10 | 1.819e-11 | 283296.437
373320.063 | 4.6924e-09 | 5.7578e-09 | 1.5636e-10 | 7.1371e-09 | 5.8829e-09 | 2.9597e-10 | 7.7105e-10 | 3.3031e-10 | 1.8326e-11 | 283308.594
373332.219 | 4.7007e-09 | 5.6726e-09 | 1.5796e-10 | 7.1683e-09 | 5.8711e-09 | 2.9397e-10 | 7.8204e-10 | 3.3148e-10 | 1.8247e-11 | 283320.75
373344.406 | 4.7001e-09 | 5.638e-09 | 1.5738e-10 | 7.1105e-09 | 5.9652e-09 | 2.9562e-10 | 7.6378e-10 | 3.3419e-10 | 1.8674e-11 | 283332.937
373356.563 | 4.7266e-09 | 5.7286e-09 | 1.5845e-10 | 7.231e-09 | 5.8393e-09 | 2.935e-10 | 7.7683e-10 | 3.3038e-10 | 1.8066e-11 | 283345.094
373368.719 | 4.7241e-09 | 5.7084e-09 | 1.5822e-10 | 7.1764e-09 | 5.9459e-09 | 2.9259e-10 | 7.8054e-10 | 3.2857e-10 | 1.8379e-11 | 283357.25
373380.906 | 4.7224e-09 | 5.6984e-09 | 1.5739e-10 | 7.1378e-09 | 5.8635e-09 | 2.9362e-10 | 7.7243e-10 | 3.3324e-10 | 1.7979e-11 | 283369.437
373393.063 | 4.6593e-09 | 5.727e-09 | 1.6077e-10 | 7.167e-09 | 5.91e-09 | 2.9172e-10 | 7.7389e-10 | 3.3131e-10 | 1.809e-11 | 283381.594
373405.219 | 4.7296e-09 | 5.6915e-09 | 1.5623e-10 | 7.1328e-09 | 5.8463e-09 | 2.9206e-10 | 7.7167e-10 | 3.3027e-10 | 1.8195e-11 | 283393.75
373417.406 | 4.7139e-09 | 5.7559e-09 | 1.5953e-10 | 7.1811e-09 | 5.9016e-09 | 2.9268e-10 | 7.769e-10 | 3.32e-10 | 1.8082e-11 | 283405.937
373429.563 | 4.7117e-09 | 5.6381e-09 | 1.584e-10 | 7.1348e-09 | 5.8673e-09 | 2.9262e-10 | 7.7792e-10 | 3.352e-10 | 1.8327e-11 | 283418.094
373441.719 | 4.6659e-09 | 5.6981e-09 | 1.5879e-10 | 7.2831e-09 | 5.9003e-09 | 2.9229e-10 | 7.7003e-10 | 3.2974e-10 | 1.804e-11 | 283430.25
373453.906 | 4.6716e-09 | 5.7653e-09 | 1.6024e-10 | 7.1339e-09 | 5.9332e-09 | 2.9306e-10 | 7.786e-10 | 3.2992e-10 | 1.784e-11 | 283442.437
373466.063 | 4.7438e-09 | 5.6734e-09 | 1.5793e-10 | 7.1355e-09 | 5.8868e-09 | 2.92e-10 | 7.843e-10 | 3.3336e-10 | 1.8042e-11 | 283454.594
373478.219 | 4.695e-09 | 5.6909e-09 | 1.579e-10 | 7.2506e-09 | 5.8912e-09 | 2.9128e-10 | 7.8057e-10 | 3.3432e-10 | 1.8076e-11 | 283466.75
373490.406 | 4.6733e-09 | 5.6737e-09 | 1.5896e-10 | 7.2148e-09 | 5.9688e-09 | 2.9345e-10 | 7.8266e-10 | 3.3249e-10 | 1.8234e-11 | 283478.937
373502.563 | 4.69e-09 | 5.7052e-09 | 1.5971e-10 | 7.1745e-09 | 5.8674e-09 | 2.9009e-10 | 7.8654e-10 | 3.3263e-10 | 1.8099e-11 | 283491.094
373514.719 | 4.7013e-09 | 5.7609e-09 | 1.5891e-10 | 7.1838e-09 | 5.8736e-09 | 2.8981e-10 | 7.8201e-10 | 3.3195e-10 | 1.8097e-11 | 283503.25
373526.906 | 4.7108e-09 | 5.7213e-09 | 1.5984e-10 | 7.1596e-09 | 5.8854e-09 | 2.962e-10 | 7.7835e-10 | 3.3499e-10 | 1.8052e-11 | 283515.437
373539.063 | 4.714e-09 | 5.6495e-09 | 1.5733e-10 | 7.1265e-09 | 5.8788e-09 | 2.9487e-10 | 7.7743e-10 | 3.3218e-10 | 1.8204e-11 | 283527.594
373551.219 | 4.7013e-09 | 5.6943e-09 | 1.5925e-10 | 7.2648e-09 | 5.8918e-09 | 2.94e-10 | 7.7764e-10 | 3.304e-10 | 1.7996e-11 | 283539.75
373563.406 | 4.7339e-09 | 5.7404e-09 | 1.5836e-10 | 7.1661e-09 | 5.9525e-09 | 2.9041e-10 | 7.8111e-10 | 3.3465e-10 | 1.8241e-11 | 283551.937
373575.563 | 4.7346e-09 | 5.7035e-09 | 1.5785e-10 | 7.1628e-09 | 5.9037e-09 | 2.9089e-10 | 7.7864e-10 | 3.3252e-10 | 1.8151e-11 | 283564.094
373587.75 | 4.7208e-09 | 5.7289e-09 | 1.5724e-10 | 7.1982e-09 | 5.9032e-09 | 2.9199e-10 | 7.7204e-10 | 3.3199e-10 | 1.8465e-11 | 283576.281
373599.906 | 4.7233e-09 | 5.6768e-09 | 1.6004e-10 | 7.1318e-09 | 5.8524e-09 | 2.9482e-10 | 7.8145e-10 | 3.3479e-10 | 1.7932e-11 | 283588.437
373612.063 | 4.7069e-09 | 5.7145e-09 | 1.5915e-10 | 7.1444e-09 | 5.8777e-09 | 2.9149e-10 | 7.8388e-10 | 3.3278e-10 | 1.8226e-11 | 283600.594
373624.25 | 4.6451e-09 | 5.6441e-09 | 1.5991e-10 | 7.1441e-09 | 5.8594e-09 | 2.9363e-10 | 7.7136e-10 | 3.2848e-10 | 1.8149e-11 | 283612.781
373636.406 | 4.6868e-09 | 5.6843e-09 | 1.589e-10 | 7.2136e-09 | 5.8914e-09 | 2.9102e-10 | 7.7881e-10 | 3.3002e-10 | 1.8036e-11 | 283624.937
373648.563 | 4.6689e-09 | 5.6745e-09 | 1.5791e-10 | 7.164e-09 | 5.9199e-09 | 2.9429e-10 | 7.7327e-10 | 3.2962e-10 | 1.8208e-11 | 283637.094
373660.75 | 4.6668e-09 | 5.6704e-09 | 1.5824e-10 | 7.114e-09 | 5.8839e-09 | 2.9546e-10 | 7.7774e-10 | 3.3123e-10 | 1.8104e-11 | 283649.281
373672.906 | 4.6844e-09 | 5.6693e-09 | 1.5904e-10 | 7.1164e-09 | 5.955e-09 | 2.9363e-10 | 7.7792e-10 | 3.3411e-10 | 1.8054e-11 | 283661.437
373685.063 | 4.7091e-09 | 5.6474e-09 | 1.5933e-10 | 7.1903e-09 | 5.8572e-09 | 2.9099e-10 | 7.8822e-10 | 3.3293e-10 | 1.8017e-11 | 283673.594
373697.25 | 4.6995e-09 | 5.7319e-09 | 1.5965e-10 | 7.2229e-09 | 5.94e-09 | 2.9487e-10 | 7.7738e-10 | 3.3326e-10 | 1.82e-11 | 283685.781
373709.406 | 4.6621e-09 | 5.6937e-09 | 1.6027e-10 | 7.0931e-09 | 5.8935e-09 | 2.9304e-10 | 7.8533e-10 | 3.3188e-10 | 1.7964e-11 | 283697.937
373721.563 | 4.686e-09 | 5.7141e-09 | 1.6119e-10 | 7.1477e-09 | 5.8777e-09 | 2.9324e-10 | 7.7646e-10 | 3.3252e-10 | 1.8022e-11 | 283710.094
373733.75 | 4.7464e-09 | 5.6573e-09 | 1.5886e-10 | 7.2101e-09 | 5.9306e-09 | 2.9333e-10 | 7.6973e-10 | 3.3082e-10 | 1.8426e-11 | 283722.281
373745.906 | 4.6854e-09 | 5.7424e-09 | 1.5974e-10 | 7.1483e-09 | 5.8996e-09 | 2.9428e-10 | 7.7792e-10 | 3.3099e-10 | 1.8245e-11 | 283734.437
373758.063 | 4.7347e-09 | 5.7066e-09 | 1.579e-10 | 7.164e-09 | 5.9545e-09 | 2.94e-10 | 7.7877e-10 | 3.3327e-10 | 1.8319e-11 | 283746.594
373770.25 | 4.6766e-09 | 5.7528e-09 | 1.5948e-10 | 7.1906e-09 | 5.9274e-09 | 2.9156e-10 | 7.7819e-10 | 3.3038e-10 | 1.8101e-11 | 283758.781
373782.406 | 4.6776e-09 | 5.7374e-09 | 1.5929e-10 | 7.2479e-09 | 5.9012e-09 | 2.9366e-10 | 7.7742e-10 | 3.3339e-10 | 1.8141e-11 | 283770.937
373794.563 | 4.6877e-09 | 5.7033e-09 | 1.579e-10 | 7.2484e-09 | 5.8978e-09 | 2.909e-10 | 7.7614e-10 | 3.2827e-10 | 1.8142e-11 | 283783.094
373806.75 | 4.6995e-09 | 5.7161e-09 | 1.5939e-10 | 7.2328e-09 | 5.8809e-09 | 2.9327e-10 | 7.8554e-10 | 3.365e-10 | 1.8329e-11 | 283795.281
373818.906 | 4.6828e-09 | 5.757e-09 | 1.5844e-10 | 7.2145e-09 | 5.9253e-09 | 2.9287e-10 | 7.8579e-10 | 3.365e-10 | 1.8121e-11 | 283807.437
373831.063 | 4.7564e-09 | 5.6485e-09 | 1.6081e-10 | 7.2104e-09 | 5.8601e-09 | 2.9284e-10 | 7.7623e-10 | 3.3547e-10 | 1.8125e-11 | 283819.594
373843.25 | 4.7029e-09 | 5.6855e-09 | 1.5884e-10 | 7.2396e-09 | 5.947e-09 | 2.9246e-10 | 7.8034e-10 | 3.3006e-10 | 1.8376e-11 | 283831.781
373855.406 | 4.6907e-09 | 5.6561e-09 | 1.5906e-10 | 7.2172e-09 | 5.9042e-09 | 2.8976e-10 | 7.8289e-10 | 3.291e-10 | 1.8277e-11 | 283843.937
373867.563 | 4.7236e-09 | 5.6827e-09 | 1.579e-10 | 7.1383e-09 | 5.8529e-09 | 2.929e-10 | 7.8321e-10 | 3.3128e-10 | 1.7974e-11 | 283856.094
373879.75 | 4.7122e-09 | 5.7295e-09 | 1.5946e-10 | 7.2361e-09 | 5.9889e-09 | 2.9487e-10 | 7.8409e-10 | 3.3561e-10 | 1.8066e-11 | 283868.281
373891.906 | 4.7409e-09 | 5.7848e-09 | 1.5939e-10 | 7.1953e-09 | 5.9477e-09 | 2.9426e-10 | 7.757e-10 | 3.3525e-10 | 1.809e-11 | 283880.437
373904.063 | 4.7389e-09 | 5.6985e-09 | 1.589e-10 | 7.2109e-09 | 5.9326e-09 | 2.9419e-10 | 7.7847e-10 | 3.3233e-10 | 1.839e-11 | 283892.594
373916.25 | 4.6842e-09 | 5.7324e-09 | 1.6031e-10 | 7.1741e-09 | 5.9048e-09 | 2.9121e-10 | 7.737e-10 | 3.3514e-10 | 1.7909e-11 | 283904.781
373928.406 | 4.7903e-09 | 5.7588e-09 | 1.6071e-10 | 7.1478e-09 | 5.8777e-09 | 2.9506e-10 | 7.7357e-10 | 3.2903e-10 | 1.8318e-11 | 283916.937
373940.563 | 4.7211e-09 | 5.6952e-09 | 1.5998e-10 | 7.1729e-09 | 5.9015e-09 | 2.9463e-10 | 7.6938e-10 | 3.3248e-10 | 1.7882e-11 | 283929.094
373952.75 | 4.6647e-09 | 5.6815e-09 | 1.5866e-10 | 7.1848e-09 | 5.8721e-09 | 2.9279e-10 | 7.7682e-10 | 3.3225e-10 | 1.8423e-11 | 283941.281
373964.906 | 4.7516e-09 | 5.661e-09 | 1.5998e-10 | 7.1788e-09 | 5.9093e-09 | 2.9289e-10 | 7.6825e-10 | 3.365e-10 | 1.831e-11 | 283953.437
373977.094 | 4.7269e-09 | 5.7371e-09 | 1.5888e-10 | 7.2089e-09 | 5.9232e-09 | 2.9103e-10 | 7.8016e-10 | 3.3184e-10 | 1.8113e-11 | 283965.625
373989.25 | 4.7218e-09 | 5.7146e-09 | 1.5858e-10 | 7.08e-09 | 5.9199e-09 | 2.9405e-10 | 7.7709e-10 | 3.3385e-10 | 1.803e-11 | 283977.781
374001.406 | 4.7316e-09 | 5.7079e-09 | 1.5913e-10 | 7.238e-09 | 5.8846e-09 | 2.9419e-10 | 7.8502e-10 | 3.3648e-10 | 1.7995e-11 | 283989.937
374013.594 | 4.7441e-09 | 5.6503e-09 | 1.5919e-10 | 7.1412e-09 | 5.9379e-09 | 2.9071e-10 | 7.7621e-10 | 3.3215e-10 | 1.8356e-11 | 284002.125
374025.75 | 4.7106e-09 | 5.7293e-09 | 1.5897e-10 | 7.109e-09 | 5.8677e-09 | 2.9108e-10 | 7.7812e-10 | 3.3557e-10 | 1.8055e-11 | 284014.281
374037.906 | 4.7499e-09 | 5.7051e-09 | 1.5678e-10 | 7.2016e-09 | 5.9129e-09 | 2.9036e-10 | 7.7177e-10 | 3.2907e-10 | 1.7983e-11 | 284026.437
374050.094 | 4.674e-09 | 5.6861e-09 | 1.5822e-10 | 7.1798e-09 | 5.8401e-09 | 2.92e-10 | 7.7279e-10 | 3.3665e-10 | 1.8308e-11 | 284038.625
374062.25 | 4.7557e-09 | 5.7331e-09 | 1.594e-10 | 7.1885e-09 | 5.8303e-09 | 2.9366e-10 | 7.738e-10 | 3.3069e-10 | 1.8105e-11 | 284050.781
374074.406 | 4.731e-09 | 5.7085e-09 | 1.5788e-10 | 7.147e-09 | 5.8285e-09 | 2.9215e-10 | 7.7859e-10 | 3.3196e-10 | 1.8172e-11 | 284062.937
374086.594 | 4.6874e-09 | 5.7102e-09 | 1.5706e-10 | 7.2745e-09 | 5.879e-09 | 2.9352e-10 | 7.7771e-10 | 3.3049e-10 | 1.791e-11 | 284075.125
374098.75 | 4.6988e-09 | 5.7075e-09 | 1.5777e-10 | 7.0875e-09 | 5.9369e-09 | 2.8888e-10 | 7.7804e-10 | 3.3062e-10 | 1.8167e-11 | 284087.281
374110.906 | 4.7055e-09 | 5.68e-09 | 1.5872e-10 | 7.1145e-09 | 5.937e-09 | 2.9095e-10 | 7.7729e-10 | 3.3525e-10 | 1.8063e-11 | 284099.437
374123.094 | 4.6875e-09 | 5.729e-09 | 1.5946e-10 | 7.1481e-09 | 5.8767e-09 | 2.8976e-10 | 7.8546e-10 | 3.3728e-10 | 1.8447e-11 | 284111.625
374135.25 | 4.7242e-09 | 5.6735e-09 | 1.6001e-10 | 7.1674e-09 | 5.911e-09 | 2.9513e-10 | 7.7452e-10 | 3.3237e-10 | 1.7964e-11 | 284123.781
374147.406 | 4.7347e-09 | 5.7481e-09 | 1.5914e-10 | 7.0968e-09 | 5.8536e-09 | 2.9201e-10 | 7.7365e-10 | 3.3188e-10 | 1.8318e-11 | 284135.937
374159.594 | 4.684e-09 | 5.727e-09 | 1.5819e-10 | 7.1783e-09 | 5.9148e-09 | 2.925e-10 | 7.7394e-10 | 3.3066e-10 | 1.8019e-11 | 284148.125
374171.75 | 4.6648e-09 | 5.7021e-09 | 1.599e-10 | 7.1844e-09 | 5.8644e-09 | 2.9301e-10 | 7.7854e-10 | 3.3647e-10 | 1.8195e-11 | 284160.281
374183.906 | 4.7101e-09 | 5.6286e-09 | 1.5991e-10 | 7.2356e-09 | 5.9257e-09 | 2.9418e-10 | 7.8004e-10 | 3.3018e-10 | 1.7999e-11 | 284172.437
374196.094 | 4.6753e-09 | 5.7201e-09 | 1.6153e-10 | 7.2164e-09 | 5.906e-09 | 2.9264e-10 | 7.7812e-10 | 3.3189e-10 | 1.8485e-11 | 284184.625
374208.25 | 4.7334e-09 | 5.7866e-09 | 1.5953e-10 | 7.2184e-09 | 5.8859e-09 | 2.9255e-10 | 7.8256e-10 | 3.3264e-10 | 1.8341e-11 | 284196.781
374220.406 | 4.7457e-09 | 5.7087e-09 | 1.5973e-10 | 7.1689e-09 | 5.8963e-09 | 2.9345e-10 | 7.8007e-10 | 3.3317e-10 | 1.8263e-11 | 284208.937
374232.594 | 4.7197e-09 | 5.6402e-09 | 1.5798e-10 | 7.2381e-09 | 5.927e-09 | 2.9126e-10 | 7.7273e-10 | 3.282e-10 | 1.7895e-11 | 284221.125
374244.75 | 4.6521e-09 | 5.6583e-09 | 1.5886e-10 | 7.1251e-09 | 5.8979e-09 | 2.9396e-10 | 7.6631e-10 | 3.3011e-10 | 1.8212e-11 | 284233.281
374256.906 | 4.7215e-09 | 5.61e-09 | 1.5899e-10 | 7.1522e-09 | 5.8493e-09 | 2.8855e-10 | 7.6846e-10 | 3.3282e-10 | 1.8244e-11 | 284245.437
374269.094 | 4.6869e-09 | 5.6888e-09 | 1.5868e-10 | 7.2366e-09 | 5.88e-09 | 2.9063e-10 | 7.7211e-10 | 3.3064e-10 | 1.806e-11 | 284257.625
374281.25 | 4.6722e-09 | 5.6489e-09 | 1.5721e-10 | 7.0968e-09 | 5.9427e-09 | 2.9345e-10 | 7.7424e-10 | 3.2801e-10 | 1.8104e-11 | 284269.781
374293.406 | 4.6764e-09 | 5.6491e-09 | 1.5959e-10 | 7.0542e-09 | 5.8869e-09 | 2.9519e-10 | 7.8209e-10 | 3.3095e-10 | 1.8206e-11 | 284281.937
374305.594 | 4.7079e-09 | 5.7396e-09 | 1.5825e-10 | 7.1016e-09 | 5.9088e-09 | 2.9225e-10 | 7.7767e-10 | 3.3085e-10 | 1.7998e-11 | 284294.125
374317.75 | 4.6754e-09 | 5.6733e-09 | 1.5758e-10 | 7.1518e-09 | 5.8429e-09 | 2.8888e-10 | 7.7367e-10 | 3.3133e-10 | 1.8092e-11 | 284306.281
374329.938 | 4.6281e-09 | 5.6767e-09 | 1.5722e-10 | 7.0987e-09 | 5.8672e-09 | 2.9203e-10 | 7.7363e-10 | 3.322e-10 | 1.7923e-11 | 284318.469
374342.094 | 4.6802e-09 | 5.6302e-09 | 1.594e-10 | 7.0409e-09 | 5.8966e-09 | 2.9175e-10 | 7.8676e-10 | 3.3058e-10 | 1.8094e-11 | 284330.625
374354.25 | 4.6753e-09 | 5.7001e-09 | 1.5893e-10 | 7.177e-09 | 5.8162e-09 | 2.8982e-10 | 7.7279e-10 | 3.3061e-10 | 1.8035e-11 | 284342.781
374366.438 | 4.695e-09 | 5.6521e-09 | 1.5795e-10 | 7.0344e-09 | 5.8675e-09 | 2.9194e-10 | 7.7552e-10 | 3.2934e-10 | 1.8344e-11 | 284354.969
374378.594 | 4.6846e-09 | 5.7101e-09 | 1.5947e-10 | 7.1065e-09 | 5.9079e-09 | 2.9368e-10 | 7.7569e-10 | 3.3033e-10 | 1.8108e-11 | 284367.125
374390.75 | 4.7315e-09 | 5.7304e-09 | 1.5877e-10 | 7.1362e-09 | 5.8851e-09 | 2.8862e-10 | 7.6867e-10 | 3.3257e-10 | 1.7796e-11 | 284379.281
374402.938 | 4.6411e-09 | 5.6831e-09 | 1.5849e-10 | 7.1521e-09 | 5.8997e-09 | 2.8953e-10 | 7.7496e-10 | 3.2919e-10 | 1.8303e-11 | 284391.469
374415.094 | 4.6918e-09 | 5.6689e-09 | 1.5712e-10 | 7.1065e-09 | 5.8788e-09 | 2.918e-10 | 7.6823e-10 | 3.2936e-10 | 1.7781e-11 | 284403.625
374427.25 | 4.6935e-09 | 5.6739e-09 | 1.5883e-10 | 7.094e-09 | 5.8902e-09 | 2.924e-10 | 7.6901e-10 | 3.2769e-10 | 1.7947e-11 | 284415.781
374439.438 | 4.6818e-09 | 5.694e-09 | 1.5739e-10 | 7.0939e-09 | 5.8676e-09 | 2.9346e-10 | 7.722e-10 | 3.2863e-10 | 1.8081e-11 | 284427.969
374451.594 | 4.657e-09 | 5.7205e-09 | 1.5911e-10 | 7.0243e-09 | 5.8936e-09 | 2.9002e-10 | 7.681e-10 | 3.2784e-10 | 1.7797e-11 | 284440.125
374463.75 | 4.6484e-09 | 5.7415e-09 | 1.5806e-10 | 7.1523e-09 | 5.8552e-09 | 2.8883e-10 | 7.6433e-10 | 3.2833e-10 | 1.7741e-11 | 284452.281
374475.938 | 4.7218e-09 | 5.6719e-09 | 1.5528e-10 | 7.1406e-09 | 5.8344e-09 | 2.9276e-10 | 7.6966e-10 | 3.2806e-10 | 1.8005e-11 | 284464.469
374488.094 | 4.7217e-09 | 5.6705e-09 | 1.5652e-10 | 7.1356e-09 | 5.898e-09 | 2.9242e-10 | 7.7014e-10 | 3.2629e-10 | 1.7916e-11 | 284476.625
374500.25 | 4.6611e-09 | 5.6787e-09 | 1.575e-10 | 7.0676e-09 | 5.8856e-09 | 2.92e-10 | 7.6716e-10 | 3.2715e-10 | 1.7722e-11 | 284488.781
374512.438 | 4.7315e-09 | 5.6482e-09 | 1.5581e-10 | 7.1206e-09 | 5.8492e-09 | 2.9031e-10 | 7.6944e-10 | 3.2793e-10 | 1.8062e-11 | 284500.969
374524.594 | 4.6641e-09 | 5.6795e-09 | 1.5976e-10 | 7.1012e-09 | 5.799e-09 | 2.9045e-10 | 7.6602e-10 | 3.2875e-10 | 1.8049e-11 | 284513.125
374536.75 | 4.6756e-09 | 5.7224e-09 | 1.5724e-10 | 7.1424e-09 | 5.964e-09 | 2.9396e-10 | 7.7785e-10 | 3.3152e-10 | 1.814e-11 | 284525.281
374548.938 | 4.6714e-09 | 5.7311e-09 | 1.5732e-10 | 7.158e-09 | 5.8152e-09 | 2.9086e-10 | 7.6943e-10 | 3.2634e-10 | 1.8097e-11 | 284537.469
374561.094 | 4.6556e-09 | 5.6918e-09 | 1.568e-10 | 7.1129e-09 | 5.8451e-09 | 2.9091e-10 | 7.8022e-10 | 3.2764e-10 | 1.8103e-11 | 284549.625
374573.25 | 4.7272e-09 | 5.7118e-09 | 1.5629e-10 | 7.157e-09 | 5.9302e-09 | 2.868e-10 | 7.7063e-10 | 3.2901e-10 | 1.784e-11 | 284561.781
374585.438 | 4.721e-09 | 5.6316e-09 | 1.5888e-10 | 6.9919e-09 | 5.753e-09 | 2.9317e-10 | 7.6354e-10 | 3.2847e-10 | 1.8112e-11 | 284573.969
374597.594 | 4.6586e-09 | 5.6792e-09 | 1.5748e-10 | 7.0579e-09 | 5.8415e-09 | 2.9136e-10 | 7.7018e-10 | 3.2432e-10 | 1.8105e-11 | 284586.125
374609.75 | 4.6504e-09 | 5.6317e-09 | 1.5781e-10 | 7.0806e-09 | 5.8442e-09 | 2.8835e-10 | 7.6565e-10 | 3.3135e-10 | 1.7957e-11 | 284598.281
374621.938 | 4.6038e-09 | 5.65e-09 | 1.5653e-10 | 7.0524e-09 | 5.7776e-09 | 2.8896e-10 | 7.5931e-10 | 3.2792e-10 | 1.7946e-11 | 284610.469
374634.094 | 4.6473e-09 | 5.6216e-09 | 1.5758e-10 | 7.043e-09 | 5.8684e-09 | 2.8807e-10 | 7.7202e-10 | 3.2908e-10 | 1.8018e-11 | 284622.625
374646.25 | 4.6775e-09 | 5.649e-09 | 1.5595e-10 | 7.0999e-09 | 5.7706e-09 | 2.9059e-10 | 7.697e-10 | 3.2735e-10 | 1.7718e-11 | 284634.781
374658.438 | 4.6224e-09 | 5.6511e-09 | 1.5911e-10 | 7.1193e-09 | 5.9022e-09 | 2.8964e-10 | 7.6772e-10 | 3.3149e-10 | 1.7822e-11 | 284646.969
374670.594 | 4.6879e-09 | 5.668e-09 | 1.5635e-10 | 6.979e-09 | 5.8899e-09 | 2.8787e-10 | 7.7366e-10 | 3.2426e-10 | 1.8014e-11 | 284659.125
374682.75 | 4.7139e-09 | 5.6755e-09 | 1.5733e-10 | 7.0968e-09 | 5.8086e-09 | 2.897e-10 | 7.7203e-10 | 3.2962e-10 | 1.8129e-11 | 284671.281
374694.938 | 4.7087e-09 | 5.6811e-09 | 1.5719e-10 | 7.0749e-09 | 5.8777e-09 | 2.9446e-10 | 7.7274e-10 | 3.288e-10 | 1.7902e-11 | 284683.469
374707.094 | 4.6573e-09 | 5.5929e-09 | 1.6081e-10 | 7.0769e-09 | 5.9213e-09 | 2.9081e-10 | 7.6642e-10 | 3.2819e-10 | 1.7971e-11 | 284695.625
374719.281 | 4.7072e-09 | 5.7097e-09 | 1.5616e-10 | 7.109e-09 | 5.8176e-09 | 2.9304e-10 | 7.6998e-10 | 3.26e-10 | 1.7935e-11 | 284707.812
374731.438 | 4.6335e-09 | 5.6408e-09 | 1.5809e-10 | 7.1051e-09 | 5.8651e-09 | 2.9462e-10 | 7.7425e-10 | 3.2867e-10 | 1.813e-11 | 284719.969
374743.594 | 4.6982e-09 | 5.7354e-09 | 1.5774e-10 | 7.1877e-09 | 5.8659e-09 | 2.9259e-10 | 7.7713e-10 | 3.2896e-10 | 1.8041e-11 | 284732.125
374755.781 | 4.7231e-09 | 5.6345e-09 | 1.58e-10 | 7.1143e-09 | 5.9025e-09 | 2.9311e-10 | 7.7419e-10 | 3.2608e-10 | 1.8029e-11 | 284744.312
374767.938 | 4.6783e-09 | 5.6714e-09 | 1.5764e-10 | 7.1017e-09 | 5.8696e-09 | 2.8911e-10 | 7.7584e-10 | 3.3099e-10 | 1.7896e-11 | 284756.469
374780.094 | 4.7143e-09 | 5.6585e-09 | 1.5846e-10 | 7.1194e-09 | 5.9656e-09 | 2.9109e-10 | 7.7829e-10 | 3.2933e-10 | 1.8263e-11 | 284768.625
374792.281 | 4.7247e-09 | 5.6826e-09 | 1.5825e-10 | 7.1755e-09 | 5.9172e-09 | 2.8966e-10 | 7.761e-10 | 3.303e-10 | 1.8145e-11 | 284780.812
374804.438 | 4.6685e-09 | 5.6924e-09 | 1.5817e-10 | 7.1588e-09 | 5.9072e-09 | 2.8834e-10 | 7.795e-10 | 3.3105e-10 | 1.7922e-11 | 284792.969
374816.594 | 4.7142e-09 | 5.6347e-09 | 1.5745e-10 | 7.18e-09 | 5.929e-09 | 2.9184e-10 | 7.7439e-10 | 3.3011e-10 | 1.806e-11 | 284805.125
374828.781 | 4.6998e-09 | 5.717e-09 | 1.5896e-10 | 7.1081e-09 | 5.8443e-09 | 2.8936e-10 | 7.7312e-10 | 3.294e-10 | 1.8107e-11 | 284817.312
374840.938 | 4.6729e-09 | 5.6844e-09 | 1.5824e-10 | 7.12e-09 | 5.871e-09 | 2.9412e-10 | 7.7607e-10 | 3.2596e-10 | 1.8006e-11 | 284829.469
374853.094 | 4.6775e-09 | 5.6642e-09 | 1.562e-10 | 7.1045e-09 | 5.8916e-09 | 2.8817e-10 | 7.7207e-10 | 3.3003e-10 | 1.8148e-11 | 284841.625
374865.281 | 4.6814e-09 | 5.7471e-09 | 1.5554e-10 | 7.1223e-09 | 5.8549e-09 | 2.9184e-10 | 7.6961e-10 | 3.326e-10 | 1.8108e-11 | 284853.812
374877.438 | 4.7133e-09 | 5.689e-09 | 1.5695e-10 | 7.1163e-09 | 5.8652e-09 | 2.8944e-10 | 7.6294e-10 | 3.2908e-10 | 1.8032e-11 | 284865.969
374889.594 | 4.6894e-09 | 5.6768e-09 | 1.5821e-10 | 7.1915e-09 | 5.8417e-09 | 2.9037e-10 | 7.7542e-10 | 3.2667e-10 | 1.7983e-11 | 284878.125
374901.781 | 4.6766e-09 | 5.6291e-09 | 1.5722e-10 | 7.0461e-09 | 5.9083e-09 | 2.9333e-10 | 7.7212e-10 | 3.3341e-10 | 1.801e-11 | 284890.312
374913.938 | 4.7044e-09 | 5.7386e-09 | 1.5917e-10 | 7.1333e-09 | 5.8276e-09 | 2.926e-10 | 7.7311e-10 | 3.3093e-10 | 1.7905e-11 | 284902.469
374926.094 | 4.7442e-09 | 5.6974e-09 | 1.5735e-10 | 7.1347e-09 | 5.9317e-09 | 2.885e-10 | 7.6987e-10 | 3.2679e-10 | 1.8079e-11 | 284914.625
374938.281 | 4.6632e-09 | 5.7553e-09 | 1.5734e-10 | 7.0972e-09 | 5.9276e-09 | 2.8968e-10 | 7.7378e-10 | 3.2923e-10 | 1.8035e-11 | 284926.812
374950.438 | 4.6799e-09 | 5.7138e-09 | 1.5729e-10 | 7.1113e-09 | 5.9324e-09 | 2.9118e-10 | 7.7992e-10 | 3.2998e-10 | 1.7983e-11 | 284938.969
374962.594 | 4.6767e-09 | 5.7036e-09 | 1.5654e-10 | 7.1328e-09 | 5.8366e-09 | 2.9317e-10 | 7.7385e-10 | 3.3153e-10 | 1.7927e-11 | 284951.125
374974.781 | 4.7115e-09 | 5.6171e-09 | 1.5695e-10 | 7.076e-09 | 5.8285e-09 | 2.9211e-10 | 7.714e-10 | 3.2614e-10 | 1.7956e-11 | 284963.312
374986.938 | 4.664e-09 | 5.6581e-09 | 1.5701e-10 | 7.136e-09 | 5.885e-09 | 2.9205e-10 | 7.7221e-10 | 3.2693e-10 | 1.8065e-11 | 284975.469
374999.094 | 4.6852e-09 | 5.6417e-09 | 1.568e-10 | 7.0765e-09 | 5.8829e-09 | 2.8975e-10 | 7.7443e-10 | 3.2936e-10 | 1.7971e-11 | 284987.625
375011.281 | 4.7196e-09 | 5.6036e-09 | 1.5723e-10 | 7.2681e-09 | 5.8223e-09 | 2.9216e-10 | 7.7092e-10 | 3.3225e-10 | 1.7861e-11 | 284999.812
375023.438 | 4.6979e-09 | 5.661e-09 | 1.5823e-10 | 7.0481e-09 | 5.7974e-09 | 2.8787e-10 | 7.6415e-10 | 3.3175e-10 | 1.8244e-11 | 285011.969
375035.594 | 4.6744e-09 | 5.7078e-09 | 1.5687e-10 | 7.1575e-09 | 5.864e-09 | 2.8831e-10 | 7.607e-10 | 3.2822e-10 | 1.7985e-11 | 285024.125
375047.781 | 4.6827e-09 | 5.6783e-09 | 1.5937e-10 | 7.1073e-09 | 5.864e-09 | 2.9155e-10 | 7.7435e-10 | 3.2839e-10 | 1.8175e-11 | 285036.312
375059.938 | 4.7342e-09 | 5.6458e-09 | 1.5788e-10 | 7.1162e-09 | 5.8881e-09 | 2.926e-10 | 7.6971e-10 | 3.3624e-10 | 1.7772e-11 | 285048.469
375072.094 | 4.6924e-09 | 5.6677e-09 | 1.5897e-10 | 7.0976e-09 | 5.8679e-09 | 2.9182e-10 | 7.7858e-10 | 3.3212e-10 | 1.8099e-11 | 285060.625
375084.281 | 4.7088e-09 | 5.6808e-09 | 1.5924e-10 | 7.0455e-09 | 5.9095e-09 | 2.9075e-10 | 7.7472e-10 | 3.3646e-10 | 1.7894e-11 | 285072.812
375096.438 | 4.7169e-09 | 5.7284e-09 | 1.5863e-10 | 7.1102e-09 | 5.8208e-09 | 2.9199e-10 | 7.7202e-10 | 3.2769e-10 | 1.8086e-11 | 285084.969
375108.625 | 4.6453e-09 | 5.6861e-09 | 1.567e-10 | 7.1492e-09 | 5.9345e-09 | 2.9119e-10 | 7.7869e-10 | 3.3063e-10 | 1.7992e-11 | 285097.156
375120.781 | 4.6276e-09 | 5.6323e-09 | 1.5657e-10 | 7.0286e-09 | 5.8378e-09 | 2.9314e-10 | 7.6986e-10 | 3.3461e-10 | 1.8146e-11 | 285109.312
375132.938 | 4.6185e-09 | 5.6697e-09 | 1.5981e-10 | 7.1961e-09 | 5.8908e-09 | 2.8879e-10 | 7.7373e-10 | 3.3259e-10 | 1.7735e-11 | 285121.469
375145.125 | 4.716e-09 | 5.6773e-09 | 1.5686e-10 | 7.1097e-09 | 5.9035e-09 | 2.8954e-10 | 7.6272e-10 | 3.2813e-10 | 1.799e-11 | 285133.656
375157.281 | 4.6581e-09 | 5.5937e-09 | 1.5856e-10 | 7.0639e-09 | 5.8353e-09 | 2.9038e-10 | 7.7637e-10 | 3.3038e-10 | 1.8027e-11 | 285145.812
375169.438 | 4.6929e-09 | 5.6412e-09 | 1.5852e-10 | 7.158e-09 | 5.8144e-09 | 2.9028e-10 | 7.6967e-10 | 3.3062e-10 | 1.829e-11 | 285157.969
375181.625 | 4.6392e-09 | 5.6442e-09 | 1.5866e-10 | 7.1132e-09 | 5.7665e-09 | 2.8987e-10 | 7.7618e-10 | 3.2906e-10 | 1.7816e-11 | 285170.156
375193.781 | 4.679e-09 | 5.6103e-09 | 1.5925e-10 | 7.132e-09 | 5.8699e-09 | 2.8955e-10 | 7.7701e-10 | 3.3011e-10 | 1.8071e-11 | 285182.312
375205.938 | 4.7091e-09 | 5.5908e-09 | 1.5807e-10 | 7.1224e-09 | 5.8246e-09 | 2.9029e-10 | 7.7784e-10 | 3.2652e-10 | 1.8046e-11 | 285194.469
375218.125 | 4.7233e-09 | 5.6667e-09 | 1.5821e-10 | 7.1335e-09 | 5.8336e-09 | 2.89e-10 | 7.7171e-10 | 3.3173e-10 | 1.8025e-11 | 285206.656
375230.281 | 4.6771e-09 | 5.6405e-09 | 1.5891e-10 | 7.1322e-09 | 5.8533e-09 | 2.8846e-10 | 7.7238e-10 | 3.3105e-10 | 1.8069e-11 | 285218.812
375242.438 | 4.6678e-09 | 5.6633e-09 | 1.5831e-10 | 7.1074e-09 | 5.8964e-09 | 2.9257e-10 | 7.7387e-10 | 3.2751e-10 | 1.7737e-11 | 285230.969
375254.625 | 4.7091e-09 | 5.6614e-09 | 1.587e-10 | 7.1803e-09 | 5.8973e-09 | 2.9112e-10 | 7.7028e-10 | 3.3005e-10 | 1.7924e-11 | 285243.156
375266.781 | 4.7099e-09 | 5.6802e-09 | 1.5778e-10 | 7.1582e-09 | 5.9333e-09 | 2.9277e-10 | 7.628e-10 | 3.3059e-10 | 1.7948e-11 | 285255.312
375278.938 | 4.6644e-09 | 5.6198e-09 | 1.5912e-10 | 7.1908e-09 | 5.7781e-09 | 2.9114e-10 | 7.7036e-10 | 3.336e-10 | 1.8025e-11 | 285267.469
375291.125 | 4.647e-09 | 5.6316e-09 | 1.5893e-10 | 7.1094e-09 | 5.846e-09 | 2.8859e-10 | 7.7514e-10 | 3.2866e-10 | 1.7897e-11 | 285279.656
375303.281 | 4.6943e-09 | 5.7063e-09 | 1.5889e-10 | 7.1919e-09 | 5.8314e-09 | 2.9065e-10 | 7.7759e-10 | 3.3034e-10 | 1.7826e-11 | 285291.812
375315.438 | 4.6791e-09 | 5.6743e-09 | 1.5913e-10 | 7.1809e-09 | 5.8728e-09 | 2.9336e-10 | 7.7619e-10 | 3.2889e-10 | 1.7892e-11 | 285303.969
375327.625 | 4.6878e-09 | 5.6757e-09 | 1.5948e-10 | 7.1606e-09 | 5.8434e-09 | 2.9034e-10 | 7.7943e-10 | 3.2998e-10 | 1.815e-11 | 285316.156
375339.781 | 4.6732e-09 | 5.6736e-09 | 1.5836e-10 | 7.2061e-09 | 5.8836e-09 | 2.9034e-10 | 7.7357e-10 | 3.2978e-10 | 1.8053e-11 | 285328.312
375351.938 | 4.6742e-09 | 5.6842e-09 | 1.5964e-10 | 7.0621e-09 | 5.8807e-09 | 2.9212e-10 | 7.73e-10 | 3.3207e-10 | 1.7779e-11 | 285340.469
375364.125 | 4.6652e-09 | 5.6505e-09 | 1.5806e-10 | 7.1387e-09 | 5.8515e-09 | 2.9329e-10 | 7.7835e-10 | 3.3182e-10 | 1.7918e-11 | 285352.656
375376.281 | 4.6773e-09 | 5.6942e-09 | 1.5854e-10 | 7.1513e-09 | 5.8261e-09 | 2.9328e-10 | 7.7703e-10 | 3.2926e-10 | 1.7806e-11 | 285364.812
375388.438 | 4.6577e-09 | 5.6096e-09 | 1.586e-10 | 7.184e-09 | 5.8146e-09 | 2.8841e-10 | 7.7822e-10 | 3.3133e-10 | 1.7994e-11 | 285376.969
375400.625 | 4.6815e-09 | 5.7052e-09 | 1.5861e-10 | 7.1199e-09 | 5.9094e-09 | 2.9067e-10 | 7.8737e-10 | 3.3226e-10 | 1.777e-11 | 285389.156
375412.781 | 4.7108e-09 | 5.6245e-09 | 1.5872e-10 | 7.1689e-09 | 5.8867e-09 | 2.9299e-10 | 7.7568e-10 | 3.3075e-10 | 1.799e-11 | 285401.312
375424.938 | 4.6783e-09 | 5.7086e-09 | 1.5979e-10 | 7.1259e-09 | 5.8812e-09 | 2.9229e-10 | 7.7786e-10 | 3.2912e-10 | 1.7672e-11 | 285413.469
375437.125 | 4.6367e-09 | 5.6805e-09 | 1.5982e-10 | 7.1775e-09 | 5.9276e-09 | 2.8873e-10 | 7.7245e-10 | 3.336e-10 | 1.801e-11 | 285425.656
375449.281 | 4.6401e-09 | 5.6338e-09 | 1.6026e-10 | 7.1444e-09 | 5.8737e-09 | 2.907e-10 | 7.7606e-10 | 3.3246e-10 | 1.8196e-11 | 285437.812
375461.438 | 4.6379e-09 | 5.7146e-09 | 1.5811e-10 | 7.1709e-09 | 5.8355e-09 | 2.9209e-10 | 7.7374e-10 | 3.329e-10 | 1.8149e-11 | 285449.969
375473.625 | 4.6472e-09 | 5.6842e-09 | 1.5889e-10 | 7.1784e-09 | 5.872e-09 | 2.9172e-10 | 7.7668e-10 | 3.3276e-10 | 1.7817e-11 | 285462.156
375485.781 | 4.6446e-09 | 5.7381e-09 | 1.5971e-10 | 7.2096e-09 | 5.849e-09 | 2.9147e-10 | 7.757e-10 | 3.299e-10 | 1.795e-11 | 285474.312
375497.969 | 4.6461e-09 | 5.6547e-09 | 1.5792e-10 | 7.1438e-09 | 5.8227e-09 | 2.8956e-10 | 7.6846e-10 | 3.3327e-10 | 1.7975e-11 | 285486.5
375510.125 | 4.7311e-09 | 5.682e-09 | 1.5812e-10 | 7.1032e-09 | 5.8672e-09 | 2.9131e-10 | 7.8019e-10 | 3.2686e-10 | 1.7857e-11 | 285498.656
375522.281 | 4.6228e-09 | 5.6845e-09 | 1.5937e-10 | 7.1556e-09 | 5.8836e-09 | 2.9079e-10 | 7.7229e-10 | 3.3093e-10 | 1.7936e-11 | 285510.812
375534.469 | 4.711e-09 | 5.6785e-09 | 1.5811e-10 | 7.171e-09 | 5.8472e-09 | 2.8756e-10 | 7.806e-10 | 3.3004e-10 | 1.8056e-11 | 285523
375546.625 | 4.6416e-09 | 5.7057e-09 | 1.5763e-10 | 7.1774e-09 | 5.8069e-09 | 2.9134e-10 | 7.7628e-10 | 3.3342e-10 | 1.7988e-11 | 285535.156
375558.781 | 4.6219e-09 | 5.6303e-09 | 1.5937e-10 | 7.2028e-09 | 5.8362e-09 | 2.9088e-10 | 7.7953e-10 | 3.2791e-10 | 1.7968e-11 | 285547.312
375570.969 | 4.6768e-09 | 5.6681e-09 | 1.5762e-10 | 7.1918e-09 | 5.9018e-09 | 2.917e-10 | 7.7472e-10 | 3.3526e-10 | 1.8253e-11 | 285559.5
375583.125 | 4.7066e-09 | 5.7072e-09 | 1.6123e-10 | 7.1332e-09 | 5.8644e-09 | 2.91e-10 | 7.7707e-10 | 3.3444e-10 | 1.8096e-11 | 285571.656
375595.281 | 4.7304e-09 | 5.7622e-09 | 1.581e-10 | 7.1519e-09 | 5.816e-09 | 2.8833e-10 | 7.8928e-10 | 3.303e-10 | 1.8092e-11 | 285583.812
375607.469 | 4.6671e-09 | 5.7291e-09 | 1.5966e-10 | 7.1697e-09 | 5.8562e-09 | 2.9175e-10 | 7.7224e-10 | 3.3715e-10 | 1.7926e-11 | 285596
375619.625 | 4.6573e-09 | 5.731e-09 | 1.5912e-10 | 7.1122e-09 | 5.8901e-09 | 2.8776e-10 | 7.7844e-10 | 3.3175e-10 | 1.8028e-11 | 285608.156
375631.781 | 4.6631e-09 | 5.6904e-09 | 1.5926e-10 | 7.2645e-09 | 5.8131e-09 | 2.9426e-10 | 7.789e-10 | 3.3023e-10 | 1.7725e-11 | 285620.312
375643.969 | 4.656e-09 | 5.6424e-09 | 1.5929e-10 | 7.1412e-09 | 5.8158e-09 | 2.9082e-10 | 7.8071e-10 | 3.2816e-10 | 1.7776e-11 | 285632.5
375656.125 | 4.7018e-09 | 5.7289e-09 | 1.5786e-10 | 7.1329e-09 | 5.8427e-09 | 2.9236e-10 | 7.7148e-10 | 3.3316e-10 | 1.7981e-11 | 285644.656
375668.281 | 4.653e-09 | 5.5654e-09 | 1.5771e-10 | 7.1405e-09 | 5.8075e-09 | 2.8748e-10 | 7.6631e-10 | 3.3022e-10 | 1.7939e-11 | 285656.812
375680.469 | 4.6504e-09 | 5.6176e-09 | 1.5868e-10 | 7.1572e-09 | 5.8674e-09 | 2.9096e-10 | 7.7327e-10 | 3.307e-10 | 1.7785e-11 | 285669
375692.625 | 4.6917e-09 | 5.6216e-09 | 1.5929e-10 | 7.1308e-09 | 5.8715e-09 | 2.9052e-10 | 7.7341e-10 | 3.2674e-10 | 1.7916e-11 | 285681.156
375704.781 | 4.6744e-09 | 5.6609e-09 | 1.5796e-10 | 7.2192e-09 | 5.8637e-09 | 2.9124e-10 | 7.7361e-10 | 3.2641e-10 | 1.7745e-11 | 285693.312
375716.969 | 4.6913e-09 | 5.5652e-09 | 1.5858e-10 | 7.1385e-09 | 5.816e-09 | 2.9157e-10 | 7.7151e-10 | 3.2861e-10 | 1.7813e-11 | 285705.5
375729.125 | 4.6085e-09 | 5.6481e-09 | 1.5802e-10 | 7.0157e-09 | 5.8217e-09 | 2.9198e-10 | 7.729e-10 | 3.3268e-10 | 1.7931e-11 | 285717.656
375741.281 | 4.7333e-09 | 5.6927e-09 | 1.5825e-10 | 7.1648e-09 | 5.8087e-09 | 2.8806e-10 | 7.7408e-10 | 3.2668e-10 | 1.7919e-11 | 285729.812
375753.469 | 4.6603e-09 | 5.658e-09 | 1.5787e-10 | 7.1549e-09 | 5.8755e-09 | 2.9027e-10 | 7.7429e-10 | 3.3146e-10 | 1.7984e-11 | 285742
375765.625 | 4.6379e-09 | 5.7021e-09 | 1.5868e-10 | 7.0936e-09 | 5.8614e-09 | 2.9243e-10 | 7.7007e-10 | 3.2808e-10 | 1.7972e-11 | 285754.156
375777.781 | 4.6069e-09 | 5.6457e-09 | 1.573e-10 | 7.1959e-09 | 5.8333e-09 | 2.8535e-10 | 7.7354e-10 | 3.2953e-10 | 1.7829e-11 | 285766.312
375789.969 | 4.726e-09 | 5.6534e-09 | 1.5857e-10 | 7.1641e-09 | 5.8286e-09 | 2.8953e-10 | 7.6616e-10 | 3.2809e-10 | 1.7933e-11 | 285778.5
375802.125 | 4.7063e-09 | 5.6665e-09 | 1.5867e-10 | 7.1095e-09 | 5.8322e-09 | 2.9148e-10 | 7.7326e-10 | 3.2975e-10 | 1.7969e-11 | 285790.656
375814.281 | 4.6986e-09 | 5.651e-09 | 1.5671e-10 | 7.1301e-09 | 5.7824e-09 | 2.8972e-10 | 7.6986e-10 | 3.2712e-10 | 1.7873e-11 | 285802.812
375826.469 | 4.6643e-09 | 5.6139e-09 | 1.563e-10 | 7.1566e-09 | 5.8438e-09 | 2.938e-10 | 7.6889e-10 | 3.2916e-10 | 1.8118e-11 | 285815
375838.625 | 4.6612e-09 | 5.6885e-09 | 1.5718e-10 | 7.0614e-09 | 5.8355e-09 | 2.9316e-10 | 7.7759e-10 | 3.3043e-10 | 1.7933e-11 | 285827.156
375850.813 | 4.7077e-09 | 5.5972e-09 | 1.5707e-10 | 7.0704e-09 | 5.9208e-09 | 2.9312e-10 | 7.7244e-10 | 3.3011e-10 | 1.8118e-11 | 285839.344
375862.969 | 4.6725e-09 | 5.6299e-09 | 1.5814e-10 | 7.03e-09 | 5.8359e-09 | 2.8958e-10 | 7.7301e-10 | 3.2873e-10 | 1.7926e-11 | 285851.5
375875.125 | 4.6511e-09 | 5.6802e-09 | 1.5751e-10 | 7.1406e-09 | 5.8132e-09 | 2.9045e-10 | 7.7248e-10 | 3.2772e-10 | 1.7939e-11 | 285863.656
375887.313 | 4.6309e-09 | 5.675e-09 | 1.5871e-10 | 7.1015e-09 | 5.8208e-09 | 2.8668e-10 | 7.7581e-10 | 3.3038e-10 | 1.808e-11 | 285875.844
375899.469 | 4.6868e-09 | 5.6918e-09 | 1.5804e-10 | 7.068e-09 | 5.8344e-09 | 2.8911e-10 | 7.7369e-10 | 3.3265e-10 | 1.7889e-11 | 285888
375911.625 | 4.6639e-09 | 5.6789e-09 | 1.5927e-10 | 7.1067e-09 | 5.8497e-09 | 2.8773e-10 | 7.6185e-10 | 3.3028e-10 | 1.8209e-11 | 285900.156
375923.813 | 4.6743e-09 | 5.6198e-09 | 1.5922e-10 | 7.1168e-09 | 5.8556e-09 | 2.8921e-10 | 7.7967e-10 | 3.3298e-10 | 1.766e-11 | 285912.344
375935.969 | 4.6723e-09 | 5.6107e-09 | 1.5943e-10 | 7.2012e-09 | 5.9091e-09 | 2.89e-10 | 7.7641e-10 | 3.2812e-10 | 1.7759e-11 | 285924.5
375948.125 | 4.6318e-09 | 5.6164e-09 | 1.584e-10 | 7.1428e-09 | 5.8785e-09 | 2.9147e-10 | 7.6784e-10 | 3.2971e-10 | 1.8005e-11 | 285936.656
375960.313 | 4.7052e-09 | 5.6731e-09 | 1.5738e-10 | 7.1547e-09 | 5.851e-09 | 2.9236e-10 | 7.6885e-10 | 3.299e-10 | 1.7787e-11 | 285948.844
375972.469 | 4.6297e-09 | 5.6636e-09 | 1.5723e-10 | 7.1691e-09 | 5.8283e-09 | 2.8756e-10 | 7.705e-10 | 3.2472e-10 | 1.7852e-11 | 285961
375984.625 | 4.6676e-09 | 5.5567e-09 | 1.5651e-10 | 6.9972e-09 | 5.8438e-09 | 2.8739e-10 | 7.6517e-10 | 3.2459e-10 | 1.7834e-11 | 285973.156
375996.813 | 4.6337e-09 | 5.6461e-09 | 1.5512e-10 | 7.1364e-09 | 5.7904e-09 | 2.8904e-10 | 7.6408e-10 | 3.2657e-10 | 1.7778e-11 | 285985.344
376008.969 | 4.6334e-09 | 5.5834e-09 | 1.5607e-10 | 7.0504e-09 | 5.7829e-09 | 2.8516e-10 | 7.6016e-10 | 3.2456e-10 | 1.7799e-11 | 285997.5
376021.125 | 4.6489e-09 | 5.6316e-09 | 1.5774e-10 | 7.0455e-09 | 5.7373e-09 | 2.8566e-10 | 7.6527e-10 | 3.242e-10 | 1.7794e-11 | 286009.656
376033.313 | 4.6656e-09 | 5.6132e-09 | 1.5803e-10 | 7.1055e-09 | 5.8527e-09 | 2.8504e-10 | 7.6371e-10 | 3.3003e-10 | 1.7961e-11 | 286021.844
376045.469 | 4.6613e-09 | 5.6338e-09 | 1.5711e-10 | 7.0445e-09 | 5.791e-09 | 2.8891e-10 | 7.6499e-10 | 3.2504e-10 | 1.7993e-11 | 286034
376057.625 | 4.6348e-09 | 5.629e-09 | 1.5642e-10 | 7.1468e-09 | 5.8232e-09 | 2.8879e-10 | 7.6435e-10 | 3.2851e-10 | 1.7687e-11 | 286046.156
376069.813 | 4.7108e-09 | 5.6193e-09 | 1.5766e-10 | 7.1325e-09 | 5.7483e-09 | 2.9161e-10 | 7.7329e-10 | 3.2317e-10 | 1.7595e-11 | 286058.344
376081.969 | 4.7011e-09 | 5.6572e-09 | 1.5638e-10 | 7.0795e-09 | 5.8298e-09 | 2.9023e-10 | 7.754e-10 | 3.3077e-10 | 1.7712e-11 | 286070.5
376094.125 | 4.6009e-09 | 5.5804e-09 | 1.5655e-10 | 7.1316e-09 | 5.8226e-09 | 2.8649e-10 | 7.6435e-10 | 3.2943e-10 | 1.789e-11 | 286082.656
376106.313 | 4.6603e-09 | 5.6465e-09 | 1.5594e-10 | 7.0228e-09 | 5.7959e-09 | 2.9297e-10 | 7.6416e-10 | 3.2608e-10 | 1.8013e-11 | 286094.844
376118.469 | 4.6562e-09 | 5.6579e-09 | 1.5779e-10 | 7.0664e-09 | 5.8102e-09 | 2.897e-10 | 7.6553e-10 | 3.3001e-10 | 1.7673e-11 | 286107
376130.625 | 4.6141e-09 | 5.5961e-09 | 1.5613e-10 | 7.0753e-09 | 5.794e-09 | 2.8825e-10 | 7.7129e-10 | 3.2559e-10 | 1.7758e-11 | 286119.156
376142.813 | 4.6363e-09 | 5.6555e-09 | 1.5587e-10 | 7.0688e-09 | 5.7836e-09 | 2.8702e-10 | 7.667e-10 | 3.2707e-10 | 1.784e-11 | 286131.344
376154.969 | 4.6272e-09 | 5.6084e-09 | 1.5665e-10 | 7.0933e-09 | 5.8361e-09 | 2.8848e-10 | 7.6734e-10 | 3.2631e-10 | 1.7829e-11 | 286143.5
376167.125 | 4.642e-09 | 5.6081e-09 | 1.5617e-10 | 7.0736e-09 | 5.7896e-09 | 2.8784e-10 | 7.685e-10 | 3.2935e-10 | 1.7716e-11 | 286155.656
376179.313 | 4.6117e-09 | 5.5852e-09 | 1.5878e-10 | 7.124e-09 | 5.8228e-09 | 2.8733e-10 | 7.7299e-10 | 3.2766e-10 | 1.7716e-11 | 286167.844
376191.469 | 4.6278e-09 | 5.6234e-09 | 1.5721e-10 | 7.0062e-09 | 5.8435e-09 | 2.8903e-10 | 7.6311e-10 | 3.2444e-10 | 1.7752e-11 | 286180
376203.625 | 4.5912e-09 | 5.6439e-09 | 1.5597e-10 | 7.0817e-09 | 5.7781e-09 | 2.8847e-10 | 7.7713e-10 | 3.2595e-10 | 1.7627e-11 | 286192.156
376215.813 | 4.7023e-09 | 5.5742e-09 | 1.572e-10 | 7.0249e-09 | 5.7901e-09 | 2.8884e-10 | 7.646e-10 | 3.2677e-10 | 1.7849e-11 | 286204.344
376227.969 | 4.6042e-09 | 5.6008e-09 | 1.5587e-10 | 7.1306e-09 | 5.8499e-09 | 2.8952e-10 | 7.6516e-10 | 3.2793e-10 | 1.7797e-11 | 286216.5
376240.156 | 4.685e-09 | 5.5516e-09 | 1.5616e-10 | 7.0218e-09 | 5.7928e-09 | 2.8534e-10 | 7.6205e-10 | 3.2725e-10 | 1.8108e-11 | 286228.687
376252.313 | 4.7308e-09 | 5.6781e-09 | 1.5672e-10 | 7.0717e-09 | 5.8058e-09 | 2.8697e-10 | 7.7443e-10 | 3.2712e-10 | 1.799e-11 | 286240.844
376264.469 | 4.6376e-09 | 5.607e-09 | 1.5705e-10 | 7.0852e-09 | 5.8669e-09 | 2.9178e-10 | 7.7723e-10 | 3.2724e-10 | 1.7925e-11 | 286253
376276.656 | 4.6828e-09 | 5.6316e-09 | 1.574e-10 | 7.1479e-09 | 5.764e-09 | 2.888e-10 | 7.6566e-10 | 3.2379e-10 | 1.7721e-11 | 286265.187
376288.813 | 4.629e-09 | 5.6025e-09 | 1.5618e-10 | 7.0213e-09 | 5.7884e-09 | 2.8518e-10 | 7.6685e-10 | 3.2227e-10 | 1.7671e-11 | 286277.344
376300.969 | 4.6331e-09 | 5.5321e-09 | 1.5618e-10 | 7.0632e-09 | 5.782e-09 | 2.8903e-10 | 7.6368e-10 | 3.2682e-10 | 1.745e-11 | 286289.5
376313.156 | 4.6389e-09 | 5.6007e-09 | 1.5555e-10 | 7.0368e-09 | 5.8389e-09 | 2.8668e-10 | 7.6543e-10 | 3.2454e-10 | 1.7784e-11 | 286301.687
376325.313 | 4.6225e-09 | 5.6713e-09 | 1.5549e-10 | 7.01e-09 | 5.884e-09 | 2.8977e-10 | 7.6409e-10 | 3.2297e-10 | 1.784e-11 | 286313.844
376337.469 | 4.6333e-09 | 5.5325e-09 | 1.5537e-10 | 7.0992e-09 | 5.8219e-09 | 2.8749e-10 | 7.6381e-10 | 3.2546e-10 | 1.7957e-11 | 286326
376349.656 | 4.6205e-09 | 5.5821e-09 | 1.5502e-10 | 7.0964e-09 | 5.8025e-09 | 2.8753e-10 | 7.649e-10 | 3.2289e-10 | 1.7714e-11 | 286338.187
376361.813 | 4.5689e-09 | 5.5184e-09 | 1.5419e-10 | 7.0476e-09 | 5.7518e-09 | 2.8816e-10 | 7.6266e-10 | 3.2964e-10 | 1.7658e-11 | 286350.344
376373.969 | 4.6194e-09 | 5.5927e-09 | 1.5474e-10 | 7.0873e-09 | 5.8868e-09 | 2.904e-10 | 7.6606e-10 | 3.2485e-10 | 1.7706e-11 | 286362.5
376386.156 | 4.5961e-09 | 5.6236e-09 | 1.5475e-10 | 7.0284e-09 | 5.7837e-09 | 2.8564e-10 | 7.6946e-10 | 3.2635e-10 | 1.7557e-11 | 286374.687
376398.313 | 4.6082e-09 | 5.5786e-09 | 1.5593e-10 | 7.0083e-09 | 5.8474e-09 | 2.8791e-10 | 7.6433e-10 | 3.2484e-10 | 1.8073e-11 | 286386.844
376410.469 | 4.6228e-09 | 5.567e-09 | 1.574e-10 | 7.0921e-09 | 5.776e-09 | 2.881e-10 | 7.6698e-10 | 3.2498e-10 | 1.7717e-11 | 286399
376422.656 | 4.6243e-09 | 5.65e-09 | 1.5614e-10 | 7.0221e-09 | 5.758e-09 | 2.8784e-10 | 7.53e-10 | 3.272e-10 | 1.784e-11 | 286411.187
376434.813 | 4.5882e-09 | 5.5861e-09 | 1.5474e-10 | 7.004e-09 | 5.7853e-09 | 2.8676e-10 | 7.7528e-10 | 3.2549e-10 | 1.7823e-11 | 286423.344
376446.969 | 4.5873e-09 | 5.6765e-09 | 1.5395e-10 | 7.071e-09 | 5.8446e-09 | 2.8787e-10 | 7.6455e-10 | 3.2748e-10 | 1.7478e-11 | 286435.5
376459.156 | 4.5899e-09 | 5.6042e-09 | 1.5558e-10 | 7.0885e-09 | 5.7171e-09 | 2.8927e-10 | 7.5554e-10 | 3.2564e-10 | 1.7855e-11 | 286447.687
376471.313 | 4.6156e-09 | 5.6777e-09 | 1.5684e-10 | 6.9958e-09 | 5.8009e-09 | 2.8612e-10 | 7.7153e-10 | 3.2488e-10 | 1.7828e-11 | 286459.844
376483.469 | 4.6533e-09 | 5.5805e-09 | 1.5654e-10 | 7.0796e-09 | 5.7831e-09 | 2.8609e-10 | 7.6569e-10 | 3.2619e-10 | 1.7547e-11 | 286472
376495.656 | 4.5748e-09 | 5.5686e-09 | 1.5686e-10 | 7.038e-09 | 5.7126e-09 | 2.8842e-10 | 7.6566e-10 | 3.3091e-10 | 1.771e-11 | 286484.187
376507.813 | 4.6787e-09 | 5.5524e-09 | 1.5498e-10 | 7.046e-09 | 5.7092e-09 | 2.9261e-10 | 7.6896e-10 | 3.2911e-10 | 1.765e-11 | 286496.344
376519.969 | 4.6385e-09 | 5.5729e-09 | 1.5792e-10 | 7.065e-09 | 5.7826e-09 | 2.867e-10 | 7.662e-10 | 3.2413e-10 | 1.783e-11 | 286508.5
376532.156 | 4.6551e-09 | 5.5538e-09 | 1.5761e-10 | 7.0549e-09 | 5.8463e-09 | 2.876e-10 | 7.7384e-10 | 3.2622e-10 | 1.7497e-11 | 286520.687
376544.313 | 4.6181e-09 | 5.5801e-09 | 1.5677e-10 | 7.0464e-09 | 5.7377e-09 | 2.9075e-10 | 7.6556e-10 | 3.2617e-10 | 1.7823e-11 | 286532.844
376556.469 | 4.6125e-09 | 5.5911e-09 | 1.5654e-10 | 7.0613e-09 | 5.7698e-09 | 2.9272e-10 | 7.6305e-10 | 3.2609e-10 | 1.7703e-11 | 286545
376568.656 | 4.6015e-09 | 5.6079e-09 | 1.5624e-10 | 7.0662e-09 | 5.7885e-09 | 2.9001e-10 | 7.6541e-10 | 3.2528e-10 | 1.7712e-11 | 286557.187
376580.813 | 4.6088e-09 | 5.5722e-09 | 1.56e-10 | 7.0366e-09 | 5.766e-09 | 2.8728e-10 | 7.7252e-10 | 3.2608e-10 | 1.773e-11 | 286569.344
376592.969 | 4.6361e-09 | 5.5737e-09 | 1.5783e-10 | 7.1129e-09 | 5.7793e-09 | 2.8951e-10 | 7.6681e-10 | 3.2635e-10 | 1.8008e-11 | 286581.5
376605.156 | 4.6043e-09 | 5.5493e-09 | 1.5548e-10 | 7.0524e-09 | 5.7269e-09 | 2.8709e-10 | 7.6037e-10 | 3.267e-10 | 1.7718e-11 | 286593.687
376617.313 | 4.5952e-09 | 5.5733e-09 | 1.5714e-10 | 7.0572e-09 | 5.7555e-09 | 2.8483e-10 | 7.6187e-10 | 3.27e-10 | 1.7716e-11 | 286605.844
376629.5 | 4.5416e-09 | 5.6568e-09 | 1.567e-10 | 7.1145e-09 | 5.8097e-09 | 2.8867e-10 | 7.6377e-10 | 3.2929e-10 | 1.7828e-11 | 286618.031
376641.656 | 4.6434e-09 | 5.6024e-09 | 1.5618e-10 | 7.075e-09 | 5.7825e-09 | 2.88e-10 | 7.7037e-10 | 3.2758e-10 | 1.7574e-11 | 286630.187
376653.813 | 4.6161e-09 | 5.6533e-09 | 1.5742e-10 | 7.0169e-09 | 5.8089e-09 | 2.8762e-10 | 7.6286e-10 | 3.2936e-10 | 1.7971e-11 | 286642.344
376666 | 4.6315e-09 | 5.6532e-09 | 1.5796e-10 | 7.1759e-09 | 5.8051e-09 | 2.8553e-10 | 7.745e-10 | 3.2777e-10 | 1.7716e-11 | 286654.531
376678.156 | 4.6108e-09 | 5.5539e-09 | 1.5617e-10 | 7.1406e-09 | 5.8327e-09 | 2.8778e-10 | 7.7093e-10 | 3.3098e-10 | 1.8056e-11 | 286666.687
376690.313 | 4.7022e-09 | 5.6162e-09 | 1.5886e-10 | 7.1424e-09 | 5.8164e-09 | 2.8801e-10 | 7.6372e-10 | 3.2651e-10 | 1.7801e-11 | 286678.844
376702.5 | 4.6285e-09 | 5.653e-09 | 1.5577e-10 | 7.1301e-09 | 5.8839e-09 | 2.8925e-10 | 7.7134e-10 | 3.2894e-10 | 1.8146e-11 | 286691.031
376714.656 | 4.6359e-09 | 5.5867e-09 | 1.558e-10 | 7.101e-09 | 5.7952e-09 | 2.8959e-10 | 7.6861e-10 | 3.3279e-10 | 1.8034e-11 | 286703.187
376726.813 | 4.5689e-09 | 5.5745e-09 | 1.5758e-10 | 7.0412e-09 | 5.8211e-09 | 2.8964e-10 | 7.7158e-10 | 3.297e-10 | 1.7625e-11 | 286715.344
376739 | 4.6223e-09 | 5.5524e-09 | 1.5885e-10 | 7.1168e-09 | 5.7813e-09 | 2.8837e-10 | 7.7024e-10 | 3.2829e-10 | 1.7614e-11 | 286727.531
376751.156 | 4.6173e-09 | 5.5759e-09 | 1.5561e-10 | 7.1161e-09 | 5.8179e-09 | 2.8539e-10 | 7.6323e-10 | 3.2887e-10 | 1.7912e-11 | 286739.687
376763.313 | 4.6386e-09 | 5.581e-09 | 1.5885e-10 | 7.0728e-09 | 5.7937e-09 | 2.8779e-10 | 7.7026e-10 | 3.2751e-10 | 1.7718e-11 | 286751.844
376775.5 | 4.6467e-09 | 5.5814e-09 | 1.5874e-10 | 7.0499e-09 | 5.8006e-09 | 2.8973e-10 | 7.6484e-10 | 3.3149e-10 | 1.782e-11 | 286764.031
376787.656 | 4.6747e-09 | 5.5981e-09 | 1.5783e-10 | 7.2451e-09 | 5.8535e-09 | 2.8999e-10 | 7.739e-10 | 3.2854e-10 | 1.8034e-11 | 286776.187
376799.813 | 4.6345e-09 | 5.6386e-09 | 1.5859e-10 | 7.186e-09 | 5.8627e-09 | 2.8802e-10 | 7.691e-10 | 3.262e-10 | 1.8068e-11 | 286788.344
376812 | 4.6667e-09 | 5.6754e-09 | 1.5646e-10 | 7.0854e-09 | 5.7592e-09 | 2.8988e-10 | 7.6812e-10 | 3.2898e-10 | 1.7785e-11 | 286800.531
376824.156 | 4.6004e-09 | 5.6483e-09 | 1.5978e-10 | 7.0939e-09 | 5.8167e-09 | 2.8898e-10 | 7.6658e-10 | 3.2846e-10 | 1.758e-11 | 286812.687
376836.313 | 4.5996e-09 | 5.6679e-09 | 1.5769e-10 | 7.1069e-09 | 5.8032e-09 | 2.8756e-10 | 7.6986e-10 | 3.2638e-10 | 1.7853e-11 | 286824.844
376848.5 | 4.7245e-09 | 5.6294e-09 | 1.58e-10 | 7.1125e-09 | 5.819e-09 | 2.8978e-10 | 7.873e-10 | 3.3448e-10 | 1.7907e-11 | 286837.031
376860.656 | 4.6196e-09 | 5.6102e-09 | 1.6023e-10 | 7.1804e-09 | 5.7849e-09 | 2.9137e-10 | 7.7471e-10 | 3.3194e-10 | 1.78e-11 | 286849.187
376872.813 | 4.6549e-09 | 5.6506e-09 | 1.6013e-10 | 7.1735e-09 | 5.8333e-09 | 2.8885e-10 | 7.8165e-10 | 3.3031e-10 | 1.7917e-11 | 286861.344
376885 | 4.6565e-09 | 5.6216e-09 | 1.5827e-10 | 7.1319e-09 | 5.827e-09 | 2.8986e-10 | 7.7171e-10 | 3.281e-10 | 1.7751e-11 | 286873.531
376897.156 | 4.6861e-09 | 5.6219e-09 | 1.5786e-10 | 7.1395e-09 | 5.8739e-09 | 2.8883e-10 | 7.791e-10 | 3.2957e-10 | 1.7835e-11 | 286885.687
376909.313 | 4.5913e-09 | 5.6277e-09 | 1.5886e-10 | 7.1142e-09 | 5.8228e-09 | 2.8772e-10 | 7.8045e-10 | 3.3316e-10 | 1.8005e-11 | 286897.844
376921.5 | 4.6161e-09 | 5.6695e-09 | 1.5925e-10 | 7.2419e-09 | 5.8847e-09 | 2.8913e-10 | 7.7946e-10 | 3.323e-10 | 1.7916e-11 | 286910.031
376933.656 | 4.5755e-09 | 5.5435e-09 | 1.5884e-10 | 7.3097e-09 | 5.8208e-09 | 2.9193e-10 | 7.7453e-10 | 3.3044e-10 | 1.7809e-11 | 286922.187
376945.813 | 4.6683e-09 | 5.6123e-09 | 1.5903e-10 | 7.0975e-09 | 5.7827e-09 | 2.8875e-10 | 7.7467e-10 | 3.2853e-10 | 1.7951e-11 | 286934.344
376958 | 4.6205e-09 | 5.6206e-09 | 1.5892e-10 | 7.0669e-09 | 5.7834e-09 | 2.9328e-10 | 7.7506e-10 | 3.2959e-10 | 1.77e-11 | 286946.531
376970.156 | 4.6629e-09 | 5.6047e-09 | 1.5805e-10 | 7.1546e-09 | 5.8429e-09 | 2.9313e-10 | 7.6457e-10 | 3.297e-10 | 1.777e-11 | 286958.687
376982.313 | 4.5908e-09 | 5.615e-09 | 1.6037e-10 | 7.1537e-09 | 5.7641e-09 | 2.9394e-10 | 7.8022e-10 | 3.303e-10 | 1.7957e-11 | 286970.844
376994.5 | 4.6324e-09 | 5.6029e-09 | 1.5896e-10 | 7.1327e-09 | 5.8009e-09 | 2.9e-10 | 7.666e-10 | 3.2911e-10 | 1.806e-11 | 286983.031
377006.656 | 4.6156e-09 | 5.6895e-09 | 1.5871e-10 | 7.0905e-09 | 5.8372e-09 | 2.8979e-10 | 7.6743e-10 | 3.3075e-10 | 1.7704e-11 | 286995.187
377018.844 | 4.6588e-09 | 5.6586e-09 | 1.5928e-10 | 7.1177e-09 | 5.8136e-09 | 2.8863e-10 | 7.7696e-10 | 3.3033e-10 | 1.7866e-11 | 287007.375
377031 | 4.6485e-09 | 5.5913e-09 | 1.5767e-10 | 7.1052e-09 | 5.8929e-09 | 2.9287e-10 | 7.7826e-10 | 3.2719e-10 | 1.7944e-11 | 287019.531
377043.156 | 4.6432e-09 | 5.5181e-09 | 1.5837e-10 | 7.2699e-09 | 5.8328e-09 | 2.8933e-10 | 7.7617e-10 | 3.3216e-10 | 1.7899e-11 | 287031.687
377055.344 | 4.6339e-09 | 5.6031e-09 | 1.5875e-10 | 7.1733e-09 | 5.8187e-09 | 2.8753e-10 | 7.7475e-10 | 3.3272e-10 | 1.7835e-11 | 287043.875
377067.5 | 4.6089e-09 | 5.6654e-09 | 1.5654e-10 | 7.1219e-09 | 5.8241e-09 | 2.8829e-10 | 7.7257e-10 | 3.2713e-10 | 1.784e-11 | 287056.031
377079.656 | 4.6192e-09 | 5.6539e-09 | 1.5953e-10 | 7.1366e-09 | 5.8216e-09 | 2.9004e-10 | 7.7537e-10 | 3.3345e-10 | 1.7758e-11 | 287068.187
377091.844 | 4.6832e-09 | 5.5812e-09 | 1.6023e-10 | 7.223e-09 | 5.8871e-09 | 2.8956e-10 | 7.7691e-10 | 3.3133e-10 | 1.7885e-11 | 287080.375
377104 | 4.6161e-09 | 5.6268e-09 | 1.5856e-10 | 7.1344e-09 | 5.8414e-09 | 2.9128e-10 | 7.7197e-10 | 3.3266e-10 | 1.8122e-11 | 287092.531
377116.156 | 4.6531e-09 | 5.6156e-09 | 1.5953e-10 | 7.1444e-09 | 5.8106e-09 | 2.9273e-10 | 7.7744e-10 | 3.2989e-10 | 1.7897e-11 | 287104.687
377128.344 | 4.587e-09 | 5.5926e-09 | 1.5791e-10 | 7.1961e-09 | 5.7879e-09 | 2.8721e-10 | 7.7247e-10 | 3.2934e-10 | 1.781e-11 | 287116.875
377140.5 | 4.6469e-09 | 5.6448e-09 | 1.5933e-10 | 7.0453e-09 | 5.8424e-09 | 2.9242e-10 | 7.7933e-10 | 3.3e-10 | 1.7919e-11 | 287129.031
377152.656 | 4.6382e-09 | 5.6646e-09 | 1.5837e-10 | 7.16e-09 | 5.7849e-09 | 2.9025e-10 | 7.7502e-10 | 3.3177e-10 | 1.7689e-11 | 287141.187
377164.844 | 4.6402e-09 | 5.6742e-09 | 1.5842e-10 | 7.1838e-09 | 5.8769e-09 | 2.8819e-10 | 7.8152e-10 | 3.2995e-10 | 1.784e-11 | 287153.375
377177 | 4.6452e-09 | 5.6349e-09 | 1.5819e-10 | 7.1318e-09 | 5.7264e-09 | 2.8798e-10 | 7.8082e-10 | 3.3017e-10 | 1.8134e-11 | 287165.531
377189.156 | 4.5908e-09 | 5.6036e-09 | 1.6075e-10 | 7.1088e-09 | 5.7997e-09 | 2.9089e-10 | 7.7155e-10 | 3.3414e-10 | 1.8091e-11 | 287177.687
377201.344 | 4.5954e-09 | 5.6161e-09 | 1.5725e-10 | 7.1712e-09 | 5.8153e-09 | 2.9087e-10 | 7.7644e-10 | 3.3299e-10 | 1.7981e-11 | 287189.875
377213.5 | 4.6419e-09 | 5.699e-09 | 1.593e-10 | 7.2196e-09 | 5.837e-09 | 2.9008e-10 | 7.808e-10 | 3.3689e-10 | 1.7782e-11 | 287202.031
377225.656 | 4.5937e-09 | 5.6344e-09 | 1.5916e-10 | 7.1268e-09 | 5.841e-09 | 2.8915e-10 | 7.7824e-10 | 3.3355e-10 | 1.8079e-11 | 287214.187
377237.844 | 4.6707e-09 | 5.6377e-09 | 1.5927e-10 | 7.2071e-09 | 5.7405e-09 | 2.8662e-10 | 7.7372e-10 | 3.3117e-10 | 1.8028e-11 | 287226.375
377250 | 4.5928e-09 | 5.6332e-09 | 1.5735e-10 | 7.2006e-09 | 5.7617e-09 | 2.8911e-10 | 7.7533e-10 | 3.326e-10 | 1.7875e-11 | 287238.531
377262.156 | 4.5652e-09 | 5.6403e-09 | 1.5913e-10 | 7.1531e-09 | 5.7402e-09 | 2.8903e-10 | 7.7709e-10 | 3.2924e-10 | 1.7792e-11 | 287250.687
377274.344 | 4.6237e-09 | 5.5887e-09 | 1.596e-10 | 7.1409e-09 | 5.7503e-09 | 2.8799e-10 | 7.7808e-10 | 3.3107e-10 | 1.7856e-11 | 287262.875
377286.5 | 4.6415e-09 | 5.59e-09 | 1.5933e-10 | 7.2166e-09 | 5.8565e-09 | 2.8826e-10 | 7.7626e-10 | 3.3198e-10 | 1.7823e-11 | 287275.031
377298.656 | 4.5971e-09 | 5.6156e-09 | 1.5865e-10 | 7.1627e-09 | 5.8644e-09 | 2.8882e-10 | 7.7258e-10 | 3.2833e-10 | 1.7809e-11 | 287287.187
377310.844 | 4.6613e-09 | 5.5329e-09 | 1.5613e-10 | 7.1237e-09 | 5.7791e-09 | 2.8623e-10 | 7.8025e-10 | 3.3058e-10 | 1.7731e-11 | 287299.375
377323 | 4.6005e-09 | 5.5909e-09 | 1.5886e-10 | 7.1323e-09 | 5.791e-09 | 2.8918e-10 | 7.7509e-10 | 3.3071e-10 | 1.7707e-11 | 287311.531
377335.156 | 4.5953e-09 | 5.607e-09 | 1.5887e-10 | 7.2225e-09 | 5.7211e-09 | 2.9036e-10 | 7.8184e-10 | 3.3025e-10 | 1.7822e-11 | 287323.687
377347.344 | 4.6358e-09 | 5.604e-09 | 1.564e-10 | 7.1867e-09 | 5.8434e-09 | 2.8911e-10 | 7.7054e-10 | 3.3233e-10 | 1.7753e-11 | 287335.875
377359.5 | 4.6646e-09 | 5.6439e-09 | 1.5842e-10 | 7.1687e-09 | 5.7535e-09 | 2.9146e-10 | 7.7476e-10 | 3.3363e-10 | 1.7907e-11 | 287348.031
377371.688 | 4.6791e-09 | 5.6509e-09 | 1.5822e-10 | 7.2547e-09 | 5.8389e-09 | 2.8722e-10 | 7.7835e-10 | 3.3439e-10 | 1.8015e-11 | 287360.219
377383.844 | 4.6491e-09 | 5.6349e-09 | 1.5887e-10 | 7.1239e-09 | 5.8059e-09 | 2.8914e-10 | 7.7956e-10 | 3.3897e-10 | 1.7975e-11 | 287372.375
377396 | 4.6811e-09 | 5.6001e-09 | 1.5915e-10 | 7.1609e-09 | 5.8002e-09 | 2.9044e-10 | 7.7682e-10 | 3.2806e-10 | 1.7975e-11 | 287384.531
377408.188 | 4.6822e-09 | 5.6266e-09 | 1.5926e-10 | 7.2469e-09 | 5.8124e-09 | 2.9149e-10 | 7.7612e-10 | 3.3362e-10 | 1.7858e-11 | 287396.719
377420.344 | 4.6254e-09 | 5.6032e-09 | 1.5849e-10 | 7.1468e-09 | 5.8286e-09 | 2.877e-10 | 7.7485e-10 | 3.318e-10 | 1.8094e-11 | 287408.875
377432.5 | 4.6571e-09 | 5.6124e-09 | 1.5836e-10 | 7.1313e-09 | 5.8346e-09 | 2.9075e-10 | 7.7841e-10 | 3.291e-10 | 1.7948e-11 | 287421.031
377444.688 | 4.5989e-09 | 5.596e-09 | 1.5859e-10 | 7.1452e-09 | 5.8539e-09 | 2.9074e-10 | 7.8097e-10 | 3.3217e-10 | 1.7709e-11 | 287433.219
377456.844 | 4.6327e-09 | 5.609e-09 | 1.5894e-10 | 7.1162e-09 | 5.8138e-09 | 2.914e-10 | 7.7412e-10 | 3.3139e-10 | 1.8041e-11 | 287445.375
377469 | 4.616e-09 | 5.5905e-09 | 1.5942e-10 | 7.1543e-09 | 5.8572e-09 | 2.9199e-10 | 7.6566e-10 | 3.2957e-10 | 1.7731e-11 | 287457.531
377481.188 | 4.6424e-09 | 5.6195e-09 | 1.5723e-10 | 7.1768e-09 | 5.8664e-09 | 2.9123e-10 | 7.8004e-10 | 3.3315e-10 | 1.7829e-11 | 287469.719
377493.344 | 4.6166e-09 | 5.5972e-09 | 1.5776e-10 | 7.2061e-09 | 5.7897e-09 | 2.902e-10 | 7.7027e-10 | 3.3084e-10 | 1.7942e-11 | 287481.875
377505.5 | 4.6825e-09 | 5.6298e-09 | 1.6029e-10 | 7.1351e-09 | 5.8239e-09 | 2.91e-10 | 7.7857e-10 | 3.3432e-10 | 1.7916e-11 | 287494.031
377517.688 | 4.6199e-09 | 5.6327e-09 | 1.5758e-10 | 7.1908e-09 | 5.8439e-09 | 2.8747e-10 | 7.7134e-10 | 3.3436e-10 | 1.7945e-11 | 287506.219
377529.844 | 4.6333e-09 | 5.6255e-09 | 1.5701e-10 | 7.216e-09 | 5.7741e-09 | 2.8995e-10 | 7.7865e-10 | 3.3117e-10 | 1.7905e-11 | 287518.375
377542 | 4.6443e-09 | 5.6309e-09 | 1.5921e-10 | 7.1713e-09 | 5.8169e-09 | 2.9e-10 | 7.8676e-10 | 3.3208e-10 | 1.7856e-11 | 287530.531
377554.188 | 4.6377e-09 | 5.6456e-09 | 1.5965e-10 | 7.1097e-09 | 5.8101e-09 | 2.9077e-10 | 7.8452e-10 | 3.3275e-10 | 1.7945e-11 | 287542.719
377566.344 | 4.6517e-09 | 5.6671e-09 | 1.5951e-10 | 7.3143e-09 | 5.8338e-09 | 2.9163e-10 | 7.7962e-10 | 3.2947e-10 | 1.7846e-11 | 287554.875
377578.5 | 4.6256e-09 | 5.6761e-09 | 1.5909e-10 | 7.1782e-09 | 5.7839e-09 | 2.9196e-10 | 7.8006e-10 | 3.3108e-10 | 1.8045e-11 | 287567.031
377590.688 | 4.6664e-09 | 5.5869e-09 | 1.5792e-10 | 7.1119e-09 | 5.825e-09 | 2.9193e-10 | 7.7627e-10 | 3.351e-10 | 1.8024e-11 | 287579.219
377602.844 | 4.6652e-09 | 5.6438e-09 | 1.5963e-10 | 7.1639e-09 | 5.8414e-09 | 2.8745e-10 | 7.7678e-10 | 3.2959e-10 | 1.7747e-11 | 287591.375
377615 | 4.6783e-09 | 5.6477e-09 | 1.5803e-10 | 7.1834e-09 | 5.8268e-09 | 2.9088e-10 | 7.7608e-10 | 3.3052e-10 | 1.7962e-11 | 287603.531
377627.188 | 4.65e-09 | 5.5712e-09 | 1.5933e-10 | 7.2086e-09 | 5.8113e-09 | 2.9085e-10 | 7.7828e-10 | 3.3526e-10 | 1.7868e-11 | 287615.719
377639.344 | 4.6448e-09 | 5.6381e-09 | 1.5879e-10 | 7.052e-09 | 5.8675e-09 | 2.906e-10 | 7.8004e-10 | 3.302e-10 | 1.7793e-11 | 287627.875
377651.5 | 4.6324e-09 | 5.6537e-09 | 1.5783e-10 | 7.148e-09 | 5.8177e-09 | 2.901e-10 | 7.7304e-10 | 3.328e-10 | 1.806e-11 | 287640.031
377663.688 | 4.6073e-09 | 5.6592e-09 | 1.5911e-10 | 7.2478e-09 | 5.7588e-09 | 2.9408e-10 | 7.6693e-10 | 3.3428e-10 | 1.7929e-11 | 287652.219
377675.844 | 4.6418e-09 | 5.5925e-09 | 1.5905e-10 | 7.2617e-09 | 5.875e-09 | 2.8927e-10 | 7.7822e-10 | 3.3531e-10 | 1.7991e-11 | 287664.375
377688 | 4.6283e-09 | 5.5986e-09 | 1.5687e-10 | 7.126e-09 | 5.8055e-09 | 2.9084e-10 | 7.848e-10 | 3.3036e-10 | 1.8138e-11 | 287676.531
377700.188 | 4.6288e-09 | 5.6157e-09 | 1.5832e-10 | 7.1687e-09 | 5.8149e-09 | 2.911e-10 | 7.7081e-10 | 3.3083e-10 | 1.795e-11 | 287688.719
377712.344 | 4.5882e-09 | 5.5938e-09 | 1.5771e-10 | 7.0352e-09 | 5.8459e-09 | 2.9018e-10 | 7.7745e-10 | 3.3093e-10 | 1.8067e-11 | 287700.875
377724.5 | 4.5887e-09 | 5.5587e-09 | 1.5944e-10 | 7.0444e-09 | 5.7761e-09 | 2.8958e-10 | 7.7354e-10 | 3.2969e-10 | 1.7847e-11 | 287713.031
377736.688 | 4.6219e-09 | 5.6429e-09 | 1.5718e-10 | 7.0653e-09 | 5.798e-09 | 2.9022e-10 | 7.7816e-10 | 3.2985e-10 | 1.7925e-11 | 287725.219
377748.844 | 4.6302e-09 | 5.581e-09 | 1.5704e-10 | 7.133e-09 | 5.8484e-09 | 2.9074e-10 | 7.792e-10 | 3.3258e-10 | 1.8157e-11 | 287737.375
377761.031 | 4.6723e-09 | 5.5926e-09 | 1.5868e-10 | 7.138e-09 | 5.7968e-09 | 2.8821e-10 | 7.8093e-10 | 3.3214e-10 | 1.7847e-11 | 287749.562
377773.188 | 4.6181e-09 | 5.6047e-09 | 1.5653e-10 | 7.1294e-09 | 5.7876e-09 | 2.894e-10 | 7.6769e-10 | 3.3162e-10 | 1.7798e-11 | 287761.719
377785.344 | 4.6148e-09 | 5.6114e-09 | 1.5844e-10 | 7.2124e-09 | 5.7524e-09 | 2.9126e-10 | 7.7972e-10 | 3.3227e-10 | 1.8044e-11 | 287773.875
377797.531 | 4.6224e-09 | 5.6833e-09 | 1.5814e-10 | 7.1704e-09 | 5.8362e-09 | 2.884e-10 | 7.6668e-10 | 3.2639e-10 | 1.7847e-11 | 287786.062
377809.688 | 4.6199e-09 | 5.6733e-09 | 1.5958e-10 | 7.1663e-09 | 5.8561e-09 | 2.8726e-10 | 7.7015e-10 | 3.2787e-10 | 1.7869e-11 | 287798.219
377821.844 | 4.6654e-09 | 5.6571e-09 | 1.5892e-10 | 7.203e-09 | 5.8212e-09 | 2.9176e-10 | 7.7396e-10 | 3.2638e-10 | 1.7745e-11 | 287810.375
377834.031 | 4.5511e-09 | 5.597e-09 | 1.5817e-10 | 7.2263e-09 | 5.7996e-09 | 2.8937e-10 | 7.7349e-10 | 3.3044e-10 | 1.764e-11 | 287822.562
377846.188 | 4.6108e-09 | 5.5802e-09 | 1.5904e-10 | 7.1296e-09 | 5.7742e-09 | 2.9261e-10 | 7.7378e-10 | 3.3037e-10 | 1.787e-11 | 287834.719
377858.344 | 4.6431e-09 | 5.6183e-09 | 1.5806e-10 | 7.2341e-09 | 5.806e-09 | 2.9193e-10 | 7.7041e-10 | 3.3169e-10 | 1.7918e-11 | 287846.875
377870.531 | 4.6291e-09 | 5.6617e-09 | 1.5976e-10 | 7.1797e-09 | 5.8634e-09 | 2.8702e-10 | 7.7276e-10 | 3.3135e-10 | 1.7811e-11 | 287859.062
377882.688 | 4.6379e-09 | 5.5896e-09 | 1.5658e-10 | 7.193e-09 | 5.7951e-09 | 2.9357e-10 | 7.7407e-10 | 3.3478e-10 | 1.8023e-11 | 287871.219
377894.844 | 4.6097e-09 | 5.5786e-09 | 1.5908e-10 | 7.2517e-09 | 5.8006e-09 | 2.8616e-10 | 7.7622e-10 | 3.276e-10 | 1.8119e-11 | 287883.375
377907.031 | 4.6683e-09 | 5.6205e-09 | 1.5799e-10 | 7.1789e-09 | 5.7875e-09 | 2.9247e-10 | 7.7587e-10 | 3.2921e-10 | 1.8147e-11 | 287895.562
377919.188 | 4.6423e-09 | 5.5765e-09 | 1.5809e-10 | 7.1278e-09 | 5.8455e-09 | 2.8936e-10 | 7.7686e-10 | 3.2929e-10 | 1.7624e-11 | 287907.719
377931.344 | 4.6071e-09 | 5.6088e-09 | 1.5951e-10 | 7.0986e-09 | 5.8694e-09 | 2.8867e-10 | 7.7815e-10 | 3.3026e-10 | 1.7986e-11 | 287919.875
377943.531 | 4.6317e-09 | 5.6311e-09 | 1.5637e-10 | 7.1679e-09 | 5.8052e-09 | 2.8686e-10 | 7.757e-10 | 3.3328e-10 | 1.8037e-11 | 287932.062
377955.688 | 4.629e-09 | 5.6674e-09 | 1.5852e-10 | 7.0922e-09 | 5.8252e-09 | 2.873e-10 | 7.796e-10 | 3.2949e-10 | 1.8013e-11 | 287944.219
377967.844 | 4.6843e-09 | 5.6093e-09 | 1.5883e-10 | 7.1698e-09 | 5.8433e-09 | 2.9023e-10 | 7.7868e-10 | 3.3024e-10 | 1.7796e-11 | 287956.375
377980.031 | 4.6075e-09 | 5.6783e-09 | 1.6032e-10 | 7.1498e-09 | 5.8522e-09 | 2.8862e-10 | 7.7606e-10 | 3.3459e-10 | 1.8002e-11 | 287968.562
377992.188 | 4.6256e-09 | 5.6288e-09 | 1.5836e-10 | 7.0944e-09 | 5.8229e-09 | 2.9e-10 | 7.6836e-10 | 3.312e-10 | 1.796e-11 | 287980.719
378004.344 | 4.6333e-09 | 5.5694e-09 | 1.5767e-10 | 7.1003e-09 | 5.8277e-09 | 2.9058e-10 | 7.798e-10 | 3.2762e-10 | 1.7726e-11 | 287992.875
378016.531 | 4.601e-09 | 5.6675e-09 | 1.5945e-10 | 7.1523e-09 | 5.8239e-09 | 2.8867e-10 | 7.7584e-10 | 3.3076e-10 | 1.7916e-11 | 288005.062
378028.688 | 4.6932e-09 | 5.6357e-09 | 1.5874e-10 | 7.1729e-09 | 5.7718e-09 | 2.921e-10 | 7.78e-10 | 3.3061e-10 | 1.793e-11 | 288017.219
378040.844 | 4.6598e-09 | 5.6113e-09 | 1.565e-10 | 7.2224e-09 | 5.7935e-09 | 2.9355e-10 | 7.8466e-10 | 3.2884e-10 | 1.7943e-11 | 288029.375
378053.031 | 4.6483e-09 | 5.6148e-09 | 1.582e-10 | 7.1048e-09 | 5.834e-09 | 2.8694e-10 | 7.7868e-10 | 3.2757e-10 | 1.7675e-11 | 288041.562
378065.188 | 4.6295e-09 | 5.6379e-09 | 1.5875e-10 | 7.103e-09 | 5.8519e-09 | 2.9122e-10 | 7.8272e-10 | 3.3117e-10 | 1.7902e-11 | 288053.719
378077.344 | 4.6518e-09 | 5.6445e-09 | 1.5927e-10 | 7.1879e-09 | 5.774e-09 | 2.9008e-10 | 7.7392e-10 | 3.3061e-10 | 1.7652e-11 | 288065.875
378089.531 | 4.6267e-09 | 5.6071e-09 | 1.5816e-10 | 7.2399e-09 | 5.8182e-09 | 2.9086e-10 | 7.7782e-10 | 3.332e-10 | 1.788e-11 | 288078.062
378101.688 | 4.6036e-09 | 5.6127e-09 | 1.5974e-10 | 7.2438e-09 | 5.8551e-09 | 2.9305e-10 | 7.7998e-10 | 3.3196e-10 | 1.7832e-11 | 288090.219
378113.844 | 4.5496e-09 | 5.7303e-09 | 1.5876e-10 | 7.262e-09 | 5.8036e-09 | 2.9068e-10 | 7.7555e-10 | 3.3001e-10 | 1.8295e-11 | 288102.375
378126.031 | 4.6056e-09 | 5.595e-09 | 1.5801e-10 | 7.1616e-09 | 5.8025e-09 | 2.9216e-10 | 7.7037e-10 | 3.3082e-10 | 1.7634e-11 | 288114.562
378138.188 | 4.6551e-09 | 5.5527e-09 | 1.5724e-10 | 7.1584e-09 | 5.8197e-09 | 2.8956e-10 | 7.7994e-10 | 3.2889e-10 | 1.7631e-11 | 288126.719
378150.375 | 4.6323e-09 | 5.5864e-09 | 1.5685e-10 | 7.2246e-09 | 5.7483e-09 | 2.8869e-10 | 7.6883e-10 | 3.2647e-10 | 1.7994e-11 | 288138.906
378162.531 | 4.6168e-09 | 5.6463e-09 | 1.5791e-10 | 7.0825e-09 | 5.8525e-09 | 2.9174e-10 | 7.8107e-10 | 3.2858e-10 | 1.7948e-11 | 288151.062
378174.688 | 4.6145e-09 | 5.5944e-09 | 1.5796e-10 | 7.0635e-09 | 5.7814e-09 | 2.8855e-10 | 7.6574e-10 | 3.3149e-10 | 1.7784e-11 | 288163.219
378186.875 | 4.616e-09 | 5.625e-09 | 1.5853e-10 | 7.1449e-09 | 5.7624e-09 | 2.8956e-10 | 7.7282e-10 | 3.3233e-10 | 1.7754e-11 | 288175.406
378199.031 | 4.6032e-09 | 5.6039e-09 | 1.5797e-10 | 7.1859e-09 | 5.7211e-09 | 2.9074e-10 | 7.7186e-10 | 3.2732e-10 | 1.7724e-11 | 288187.562
378211.188 | 4.5967e-09 | 5.5661e-09 | 1.5618e-10 | 7.148e-09 | 5.8081e-09 | 2.8867e-10 | 7.7395e-10 | 3.2737e-10 | 1.7737e-11 | 288199.719
378223.375 | 4.6276e-09 | 5.6196e-09 | 1.5807e-10 | 7.2175e-09 | 5.7229e-09 | 2.8638e-10 | 7.7252e-10 | 3.27e-10 | 1.7741e-11 | 288211.906
378235.531 | 4.6281e-09 | 5.5922e-09 | 1.5781e-10 | 7.1235e-09 | 5.7612e-09 | 2.8813e-10 | 7.6893e-10 | 3.3209e-10 | 1.778e-11 | 288224.062
378247.688 | 4.6001e-09 | 5.5897e-09 | 1.5792e-10 | 7.1698e-09 | 5.7679e-09 | 2.882e-10 | 7.6768e-10 | 3.2919e-10 | 1.7665e-11 | 288236.219
378259.875 | 4.5596e-09 | 5.5711e-09 | 1.5797e-10 | 7.0536e-09 | 5.7294e-09 | 2.8789e-10 | 7.7002e-10 | 3.3213e-10 | 1.818e-11 | 288248.406
378272.031 | 4.5759e-09 | 5.5586e-09 | 1.5797e-10 | 7.0739e-09 | 5.7428e-09 | 2.8979e-10 | 7.6665e-10 | 3.2795e-10 | 1.7617e-11 | 288260.562
378284.188 | 4.5779e-09 | 5.6132e-09 | 1.5646e-10 | 7.1619e-09 | 5.7398e-09 | 2.909e-10 | 7.765e-10 | 3.2929e-10 | 1.7553e-11 | 288272.719
378296.375 | 4.5878e-09 | 5.5384e-09 | 1.5567e-10 | 7.0895e-09 | 5.7573e-09 | 2.8651e-10 | 7.664e-10 | 3.2962e-10 | 1.7883e-11 | 288284.906
378308.531 | 4.5823e-09 | 5.6398e-09 | 1.5741e-10 | 7.1366e-09 | 5.7776e-09 | 2.8772e-10 | 7.6893e-10 | 3.3204e-10 | 1.8069e-11 | 288297.062
378320.688 | 4.6199e-09 | 5.5965e-09 | 1.5754e-10 | 7.1674e-09 | 5.7758e-09 | 2.8567e-10 | 7.7114e-10 | 3.3106e-10 | 1.7659e-11 | 288309.219
378332.875 | 4.6155e-09 | 5.5356e-09 | 1.5715e-10 | 7.0939e-09 | 5.8232e-09 | 2.8589e-10 | 7.6954e-10 | 3.2652e-10 | 1.7846e-11 | 288321.406
378345.031 | 4.6055e-09 | 5.612e-09 | 1.5638e-10 | 7.1404e-09 | 5.6907e-09 | 2.8789e-10 | 7.6224e-10 | 3.2428e-10 | 1.7707e-11 | 288333.562
378357.188 | 4.6201e-09 | 5.6172e-09 | 1.5761e-10 | 7.1803e-09 | 5.865e-09 | 2.8872e-10 | 7.72e-10 | 3.3243e-10 | 1.8002e-11 | 288345.719
378369.375 | 4.6486e-09 | 5.5797e-09 | 1.5692e-10 | 7.0995e-09 | 5.8311e-09 | 2.8901e-10 | 7.6306e-10 | 3.3276e-10 | 1.8056e-11 | 288357.906
378381.531 | 4.656e-09 | 5.6386e-09 | 1.5753e-10 | 7.1174e-09 | 5.8263e-09 | 2.8865e-10 | 7.71e-10 | 3.3011e-10 | 1.8189e-11 | 288370.062
378393.688 | 4.6232e-09 | 5.6448e-09 | 1.5626e-10 | 7.0841e-09 | 5.7983e-09 | 2.9075e-10 | 7.7404e-10 | 3.2909e-10 | 1.7983e-11 | 288382.219
378405.875 | 4.5928e-09 | 5.5708e-09 | 1.574e-10 | 7.118e-09 | 5.7974e-09 | 2.8856e-10 | 7.83e-10 | 3.2921e-10 | 1.7626e-11 | 288394.406
378418.031 | 4.6095e-09 | 5.6336e-09 | 1.5643e-10 | 7.0935e-09 | 5.8665e-09 | 2.8918e-10 | 7.7618e-10 | 3.296e-10 | 1.78e-11 | 288406.562
378430.188 | 4.5664e-09 | 5.633e-09 | 1.6023e-10 | 7.153e-09 | 5.8233e-09 | 2.8885e-10 | 7.6595e-10 | 3.3037e-10 | 1.7688e-11 | 288418.719
378442.375 | 4.618e-09 | 5.6295e-09 | 1.559e-10 | 7.1416e-09 | 5.8267e-09 | 2.8659e-10 | 7.7195e-10 | 3.3125e-10 | 1.7812e-11 | 288430.906
378454.531 | 4.6014e-09 | 5.6353e-09 | 1.5665e-10 | 7.1889e-09 | 5.738e-09 | 2.8687e-10 | 7.8027e-10 | 3.3087e-10 | 1.7746e-11 | 288443.062
378466.688 | 4.623e-09 | 5.6024e-09 | 1.5793e-10 | 7.0772e-09 | 5.7988e-09 | 2.9012e-10 | 7.7312e-10 | 3.3092e-10 | 1.7726e-11 | 288455.219
378478.875 | 4.6797e-09 | 5.6197e-09 | 1.5826e-10 | 7.1321e-09 | 5.8095e-09 | 2.9068e-10 | 7.7542e-10 | 3.2971e-10 | 1.7748e-11 | 288467.406
378491.031 | 4.613e-09 | 5.6682e-09 | 1.5834e-10 | 7.1168e-09 | 5.7775e-09 | 2.8968e-10 | 7.7036e-10 | 3.2813e-10 | 1.7803e-11 | 288479.562
378503.188 | 4.6638e-09 | 5.6731e-09 | 1.5852e-10 | 7.1238e-09 | 5.8161e-09 | 2.8967e-10 | 7.7541e-10 | 3.2979e-10 | 1.8031e-11 | 288491.719
378515.375 | 4.5701e-09 | 5.5901e-09 | 1.5764e-10 | 7.1369e-09 | 5.8119e-09 | 2.8791e-10 | 7.7716e-10 | 3.3208e-10 | 1.769e-11 | 288503.906
378527.531 | 4.6492e-09 | 5.6646e-09 | 1.5899e-10 | 7.1214e-09 | 5.7813e-09 | 2.9044e-10 | 7.7308e-10 | 3.343e-10 | 1.7942e-11 | 288516.062
378539.719 | 4.6253e-09 | 5.5897e-09 | 1.577e-10 | 7.1638e-09 | 5.7191e-09 | 2.9032e-10 | 7.7279e-10 | 3.3157e-10 | 1.8017e-11 | 288528.25
378551.875 | 4.5339e-09 | 5.624e-09 | 1.5876e-10 | 7.107e-09 | 5.802e-09 | 2.8964e-10 | 7.6801e-10 | 3.2917e-10 | 1.7905e-11 | 288540.406
378564.031 | 4.6264e-09 | 5.5759e-09 | 1.6103e-10 | 7.2057e-09 | 5.7827e-09 | 2.9262e-10 | 7.7166e-10 | 3.3319e-10 | 1.79e-11 | 288552.562
378576.219 | 4.6163e-09 | 5.5834e-09 | 1.5741e-10 | 7.1663e-09 | 5.765e-09 | 2.938e-10 | 7.8494e-10 | 3.3145e-10 | 1.7894e-11 | 288564.75
378588.375 | 4.6186e-09 | 5.6028e-09 | 1.5731e-10 | 7.1158e-09 | 5.8284e-09 | 2.8997e-10 | 7.8406e-10 | 3.3112e-10 | 1.7757e-11 | 288576.906
378600.531 | 4.5956e-09 | 5.59e-09 | 1.5882e-10 | 7.1528e-09 | 5.8263e-09 | 2.8882e-10 | 7.6705e-10 | 3.2825e-10 | 1.7792e-11 | 288589.062
378612.719 | 4.6225e-09 | 5.614e-09 | 1.591e-10 | 7.181e-09 | 5.8088e-09 | 2.913e-10 | 7.7171e-10 | 3.2943e-10 | 1.762e-11 | 288601.25
378624.875 | 4.5736e-09 | 5.6575e-09 | 1.5792e-10 | 7.1237e-09 | 5.6947e-09 | 2.8789e-10 | 7.7309e-10 | 3.2975e-10 | 1.7809e-11 | 288613.406
378637.031 | 4.6165e-09 | 5.637e-09 | 1.581e-10 | 7.1324e-09 | 5.8011e-09 | 2.8994e-10 | 7.6655e-10 | 3.3194e-10 | 1.7884e-11 | 288625.562
378649.219 | 4.6113e-09 | 5.5559e-09 | 1.5648e-10 | 7.0874e-09 | 5.8463e-09 | 2.8752e-10 | 7.7107e-10 | 3.2958e-10 | 1.7956e-11 | 288637.75
378661.375 | 4.6104e-09 | 5.5555e-09 | 1.5862e-10 | 7.2006e-09 | 5.7985e-09 | 2.9146e-10 | 7.7502e-10 | 3.3219e-10 | 1.7802e-11 | 288649.906
378673.531 | 4.6033e-09 | 5.624e-09 | 1.5835e-10 | 7.0876e-09 | 5.7275e-09 | 2.8691e-10 | 7.6742e-10 | 3.3233e-10 | 1.7769e-11 | 288662.062
378685.719 | 4.5781e-09 | 5.6079e-09 | 1.5745e-10 | 7.0748e-09 | 5.7934e-09 | 2.9021e-10 | 7.7196e-10 | 3.3203e-10 | 1.7834e-11 | 288674.25
378697.875 | 4.5844e-09 | 5.5968e-09 | 1.5783e-10 | 7.0135e-09 | 5.804e-09 | 2.9119e-10 | 7.7371e-10 | 3.2753e-10 | 1.8008e-11 | 288686.406
378710.031 | 4.6029e-09 | 5.6179e-09 | 1.5898e-10 | 7.088e-09 | 5.7714e-09 | 2.9076e-10 | 7.7445e-10 | 3.3202e-10 | 1.7765e-11 | 288698.562
378722.219 | 4.5789e-09 | 5.539e-09 | 1.5789e-10 | 7.1094e-09 | 5.8329e-09 | 2.8892e-10 | 7.6507e-10 | 3.318e-10 | 1.7979e-11 | 288710.75
378734.375 | 4.5593e-09 | 5.5249e-09 | 1.5599e-10 | 7.0997e-09 | 5.7623e-09 | 2.8977e-10 | 7.6514e-10 | 3.2878e-10 | 1.7908e-11 | 288722.906
378746.531 | 4.5871e-09 | 5.5707e-09 | 1.5812e-10 | 7.2194e-09 | 5.793e-09 | 2.9148e-10 | 7.722e-10 | 3.2983e-10 | 1.783e-11 | 288735.062
378758.719 | 4.632e-09 | 5.521e-09 | 1.561e-10 | 7.128e-09 | 5.8208e-09 | 2.9073e-10 | 7.7505e-10 | 3.2561e-10 | 1.7708e-11 | 288747.25
378770.875 | 4.657e-09 | 5.5569e-09 | 1.5918e-10 | 7.0279e-09 | 5.7684e-09 | 2.8681e-10 | 7.6705e-10 | 3.2813e-10 | 1.7665e-11 | 288759.406
378783.031 | 4.632e-09 | 5.5693e-09 | 1.5725e-10 | 7.1076e-09 | 5.7373e-09 | 2.8896e-10 | 7.7571e-10 | 3.3043e-10 | 1.7755e-11 | 288771.562
378795.219 | 4.567e-09 | 5.5952e-09 | 1.5954e-10 | 7.1395e-09 | 5.7511e-09 | 2.8872e-10 | 7.6972e-10 | 3.307e-10 | 1.7814e-11 | 288783.75
378807.375 | 4.6535e-09 | 5.6245e-09 | 1.5894e-10 | 7.1156e-09 | 5.763e-09 | 2.9155e-10 | 7.7906e-10 | 3.318e-10 | 1.7763e-11 | 288795.906
378819.531 | 4.6115e-09 | 5.6152e-09 | 1.5617e-10 | 7.0616e-09 | 5.7791e-09 | 2.8804e-10 | 7.6606e-10 | 3.2613e-10 | 1.7584e-11 | 288808.062
378831.719 | 4.5878e-09 | 5.5348e-09 | 1.5717e-10 | 7.0657e-09 | 5.7837e-09 | 2.8767e-10 | 7.6644e-10 | 3.2686e-10 | 1.7719e-11 | 288820.25
378843.875 | 4.6357e-09 | 5.5578e-09 | 1.5882e-10 | 7.0245e-09 | 5.8442e-09 | 2.8926e-10 | 7.658e-10 | 3.2877e-10 | 1.7619e-11 | 288832.406
378856.031 | 4.6447e-09 | 5.6253e-09 | 1.5749e-10 | 7.1005e-09 | 5.7219e-09 | 2.8828e-10 | 7.7235e-10 | 3.2748e-10 | 1.7789e-11 | 288844.562
378868.219 | 4.6174e-09 | 5.6011e-09 | 1.564e-10 | 7.108e-09 | 5.7798e-09 | 2.9072e-10 | 7.7744e-10 | 3.2575e-10 | 1.7806e-11 | 288856.75
378880.375 | 4.6096e-09 | 5.5287e-09 | 1.575e-10 | 7.2229e-09 | 5.7826e-09 | 2.8539e-10 | 7.7196e-10 | 3.2783e-10 | 1.7882e-11 | 288868.906
378892.563 | 4.6642e-09 | 5.593e-09 | 1.5795e-10 | 7.0898e-09 | 5.7621e-09 | 2.8809e-10 | 7.7228e-10 | 3.308e-10 | 1.7613e-11 | 288881.094
378904.719 | 4.6018e-09 | 5.593e-09 | 1.5597e-10 | 7.0993e-09 | 5.8215e-09 | 2.8904e-10 | 7.8114e-10 | 3.2886e-10 | 1.7465e-11 | 288893.25
378916.875 | 4.5859e-09 | 5.6309e-09 | 1.5707e-10 | 7.1262e-09 | 5.7481e-09 | 2.8917e-10 | 7.65e-10 | 3.2831e-10 | 1.7948e-11 | 288905.406
378929.063 | 4.5864e-09 | 5.6439e-09 | 1.5613e-10 | 7.0232e-09 | 5.763e-09 | 2.8908e-10 | 7.6408e-10 | 3.3128e-10 | 1.7648e-11 | 288917.594
378941.219 | 4.632e-09 | 5.593e-09 | 1.5642e-10 | 7.1708e-09 | 5.7933e-09 | 2.9198e-10 | 7.6505e-10 | 3.2642e-10 | 1.7709e-11 | 288929.75
378953.375 | 4.6464e-09 | 5.5306e-09 | 1.5735e-10 | 7.1542e-09 | 5.8074e-09 | 2.9099e-10 | 7.7234e-10 | 3.3008e-10 | 1.7821e-11 | 288941.906
378965.563 | 4.5936e-09 | 5.5324e-09 | 1.5852e-10 | 7.1026e-09 | 5.8304e-09 | 2.8937e-10 | 7.6141e-10 | 3.2953e-10 | 1.7938e-11 | 288954.094
378977.719 | 4.6145e-09 | 5.538e-09 | 1.5707e-10 | 7.0647e-09 | 5.7674e-09 | 2.9023e-10 | 7.8089e-10 | 3.2985e-10 | 1.7713e-11 | 288966.25
378989.875 | 4.5704e-09 | 5.6222e-09 | 1.5687e-10 | 7.1511e-09 | 5.8211e-09 | 2.8671e-10 | 7.5692e-10 | 3.2678e-10 | 1.7631e-11 | 288978.406
379002.063 | 4.5687e-09 | 5.5802e-09 | 1.5531e-10 | 7.1006e-09 | 5.721e-09 | 2.8754e-10 | 7.6421e-10 | 3.2526e-10 | 1.7635e-11 | 288990.594
379014.219 | 4.6091e-09 | 5.5837e-09 | 1.5876e-10 | 7.0856e-09 | 5.7487e-09 | 2.8937e-10 | 7.7722e-10 | 3.2558e-10 | 1.7726e-11 | 289002.75
379026.375 | 4.6209e-09 | 5.557e-09 | 1.5833e-10 | 7.1219e-09 | 5.7868e-09 | 2.8854e-10 | 7.6649e-10 | 3.2867e-10 | 1.783e-11 | 289014.906
379038.563 | 4.595e-09 | 5.5624e-09 | 1.5711e-10 | 7.1491e-09 | 5.8031e-09 | 2.8844e-10 | 7.633e-10 | 3.2857e-10 | 1.7745e-11 | 289027.094
379050.719 | 4.5675e-09 | 5.5301e-09 | 1.5721e-10 | 6.9928e-09 | 5.7842e-09 | 2.8792e-10 | 7.6259e-10 | 3.2757e-10 | 1.7757e-11 | 289039.25
379062.875 | 4.5967e-09 | 5.6071e-09 | 1.5732e-10 | 7.0684e-09 | 5.788e-09 | 2.8815e-10 | 7.6194e-10 | 3.2708e-10 | 1.7694e-11 | 289051.406
379075.063 | 4.5621e-09 | 5.6029e-09 | 1.5783e-10 | 7.1168e-09 | 5.8312e-09 | 2.8908e-10 | 7.6707e-10 | 3.2792e-10 | 1.7799e-11 | 289063.594
379087.219 | 4.6234e-09 | 5.5957e-09 | 1.569e-10 | 7.0854e-09 | 5.8196e-09 | 2.8563e-10 | 7.658e-10 | 3.245e-10 | 1.7678e-11 | 289075.75
379099.375 | 4.6494e-09 | 5.5908e-09 | 1.5692e-10 | 7.0788e-09 | 5.7917e-09 | 2.8917e-10 | 7.6411e-10 | 3.2197e-10 | 1.7677e-11 | 289087.906
379111.563 | 4.5773e-09 | 5.561e-09 | 1.5576e-10 | 7.1095e-09 | 5.8207e-09 | 2.8994e-10 | 7.7105e-10 | 3.2452e-10 | 1.7852e-11 | 289100.094
379123.719 | 4.6089e-09 | 5.6406e-09 | 1.5668e-10 | 7.0781e-09 | 5.8425e-09 | 2.8774e-10 | 7.7323e-10 | 3.2645e-10 | 1.7711e-11 | 289112.25
379135.875 | 4.6213e-09 | 5.5861e-09 | 1.5685e-10 | 7.0907e-09 | 5.821e-09 | 2.9046e-10 | 7.6874e-10 | 3.2933e-10 | 1.7906e-11 | 289124.406
379148.063 | 4.5774e-09 | 5.5954e-09 | 1.568e-10 | 7.0685e-09 | 5.793e-09 | 2.9058e-10 | 7.7675e-10 | 3.2589e-10 | 1.7564e-11 | 289136.594
379160.219 | 4.5906e-09 | 5.5466e-09 | 1.5601e-10 | 7.063e-09 | 5.741e-09 | 2.8878e-10 | 7.6419e-10 | 3.2839e-10 | 1.763e-11 | 289148.75
379172.375 | 4.6512e-09 | 5.5946e-09 | 1.586e-10 | 7.063e-09 | 5.7733e-09 | 2.8744e-10 | 7.7395e-10 | 3.2664e-10 | 1.7645e-11 | 289160.906
379184.563 | 4.56e-09 | 5.5806e-09 | 1.5811e-10 | 7.0625e-09 | 5.681e-09 | 2.8346e-10 | 7.6049e-10 | 3.2762e-10 | 1.7774e-11 | 289173.094
379196.719 | 4.5751e-09 | 5.5123e-09 | 1.5561e-10 | 7.0607e-09 | 5.7517e-09 | 2.9164e-10 | 7.5328e-10 | 3.233e-10 | 1.7815e-11 | 289185.25
379208.875 | 4.5672e-09 | 5.5458e-09 | 1.5663e-10 | 7.0882e-09 | 5.7639e-09 | 2.8808e-10 | 7.6514e-10 | 3.2534e-10 | 1.7651e-11 | 289197.406
379221.063 | 4.5724e-09 | 5.574e-09 | 1.5492e-10 | 7.0218e-09 | 5.7271e-09 | 2.8877e-10 | 7.6223e-10 | 3.2689e-10 | 1.7522e-11 | 289209.594
379233.219 | 4.6261e-09 | 5.5684e-09 | 1.5657e-10 | 7.0044e-09 | 5.7106e-09 | 2.8712e-10 | 7.605e-10 | 3.231e-10 | 1.77e-11 | 289221.75
379245.375 | 4.5766e-09 | 5.5476e-09 | 1.5501e-10 | 6.9582e-09 | 5.7095e-09 | 2.8842e-10 | 7.568e-10 | 3.2187e-10 | 1.8002e-11 | 289233.906
379257.563 | 4.6115e-09 | 5.543e-09 | 1.5415e-10 | 7.0429e-09 | 5.7297e-09 | 2.9043e-10 | 7.6694e-10 | 3.233e-10 | 1.7604e-11 | 289246.094
379269.719 | 4.5956e-09 | 5.5413e-09 | 1.5414e-10 | 7.0375e-09 | 5.7614e-09 | 2.8682e-10 | 7.6318e-10 | 3.2425e-10 | 1.7694e-11 | 289258.25
379281.906 | 4.5903e-09 | 5.5466e-09 | 1.5612e-10 | 7.0497e-09 | 5.7568e-09 | 2.8448e-10 | 7.563e-10 | 3.2557e-10 | 1.7642e-11 | 289270.437
379294.063 | 4.6194e-09 | 5.5183e-09 | 1.5556e-10 | 7.1111e-09 | 5.7766e-09 | 2.8848e-10 | 7.6092e-10 | 3.26e-10 | 1.7721e-11 | 289282.594
379306.219 | 4.6033e-09 | 5.5733e-09 | 1.5536e-10 | 7.0264e-09 | 5.6939e-09 | 2.9013e-10 | 7.608e-10 | 3.2591e-10 | 1.7606e-11 | 289294.75
379318.406 | 4.5512e-09 | 5.5548e-09 | 1.5597e-10 | 6.9516e-09 | 5.7575e-09 | 2.8805e-10 | 7.6627e-10 | 3.2605e-10 | 1.7488e-11 | 289306.937
379330.563 | 4.6254e-09 | 5.5543e-09 | 1.5651e-10 | 7.0546e-09 | 5.7513e-09 | 2.8601e-10 | 7.5962e-10 | 3.2343e-10 | 1.7525e-11 | 289319.094
379342.719 | 4.5724e-09 | 5.5281e-09 | 1.5546e-10 | 7.0108e-09 | 5.764e-09 | 2.8596e-10 | 7.5832e-10 | 3.2323e-10 | 1.7497e-11 | 289331.25
379354.906 | 4.5314e-09 | 5.5388e-09 | 1.547e-10 | 6.9499e-09 | 5.7504e-09 | 2.8838e-10 | 7.6322e-10 | 3.277e-10 | 1.7691e-11 | 289343.437
379367.063 | 4.5452e-09 | 5.5272e-09 | 1.558e-10 | 7.0083e-09 | 5.7401e-09 | 2.8936e-10 | 7.5962e-10 | 3.2457e-10 | 1.7612e-11 | 289355.594
379379.219 | 4.5729e-09 | 5.5356e-09 | 1.5604e-10 | 7.075e-09 | 5.6938e-09 | 2.8535e-10 | 7.6358e-10 | 3.2313e-10 | 1.7486e-11 | 289367.75
379391.406 | 4.5477e-09 | 5.5366e-09 | 1.5656e-10 | 7.0374e-09 | 5.6342e-09 | 2.901e-10 | 7.6696e-10 | 3.2458e-10 | 1.7592e-11 | 289379.937
379403.563 | 4.5622e-09 | 5.5372e-09 | 1.5621e-10 | 7.111e-09 | 5.6892e-09 | 2.8679e-10 | 7.6511e-10 | 3.2559e-10 | 1.7735e-11 | 289392.094
379415.719 | 4.5966e-09 | 5.5412e-09 | 1.5531e-10 | 7.0116e-09 | 5.7243e-09 | 2.8231e-10 | 7.5833e-10 | 3.1945e-10 | 1.7604e-11 | 289404.25
379427.906 | 4.5659e-09 | 5.5156e-09 | 1.5412e-10 | 7.0127e-09 | 5.7038e-09 | 2.8508e-10 | 7.5962e-10 | 3.2404e-10 | 1.7573e-11 | 289416.437
379440.063 | 4.5364e-09 | 5.5834e-09 | 1.5325e-10 | 6.98e-09 | 5.6942e-09 | 2.8675e-10 | 7.4971e-10 | 3.1877e-10 | 1.7385e-11 | 289428.594
379452.219 | 4.5651e-09 | 5.5181e-09 | 1.5543e-10 | 7.0196e-09 | 5.7042e-09 | 2.8373e-10 | 7.5662e-10 | 3.2436e-10 | 1.7447e-11 | 289440.75
379464.406 | 4.5266e-09 | 5.5337e-09 | 1.5321e-10 | 6.9513e-09 | 5.75e-09 | 2.8735e-10 | 7.5793e-10 | 3.2263e-10 | 1.7476e-11 | 289452.937
379476.563 | 4.5722e-09 | 5.5203e-09 | 1.556e-10 | 6.959e-09 | 5.7094e-09 | 2.9179e-10 | 7.6312e-10 | 3.229e-10 | 1.7713e-11 | 289465.094
379488.719 | 4.5827e-09 | 5.5967e-09 | 1.554e-10 | 7.0193e-09 | 5.7533e-09 | 2.8941e-10 | 7.5288e-10 | 3.2504e-10 | 1.7599e-11 | 289477.25
379500.906 | 4.5385e-09 | 5.5379e-09 | 1.5612e-10 | 7.062e-09 | 5.7079e-09 | 2.879e-10 | 7.5875e-10 | 3.2611e-10 | 1.8055e-11 | 289489.437
379513.063 | 4.5559e-09 | 5.5503e-09 | 1.5681e-10 | 7.0114e-09 | 5.7118e-09 | 2.8738e-10 | 7.6351e-10 | 3.207e-10 | 1.7487e-11 | 289501.594
379525.219 | 4.5676e-09 | 5.5688e-09 | 1.5502e-10 | 6.9858e-09 | 5.7019e-09 | 2.8762e-10 | 7.5898e-10 | 3.2431e-10 | 1.771e-11 | 289513.75
379537.406 | 4.5624e-09 | 5.5272e-09 | 1.5484e-10 | 7.0394e-09 | 5.7334e-09 | 2.8744e-10 | 7.5181e-10 | 3.2541e-10 | 1.7604e-11 | 289525.937
379549.563 | 4.5883e-09 | 5.5214e-09 | 1.5613e-10 | 6.9929e-09 | 5.6702e-09 | 2.8449e-10 | 7.6327e-10 | 3.2098e-10 | 1.7583e-11 | 289538.094
379561.719 | 4.5563e-09 | 5.5411e-09 | 1.5574e-10 | 7.0398e-09 | 5.7827e-09 | 2.8992e-10 | 7.661e-10 | 3.2764e-10 | 1.7888e-11 | 289550.25
379573.906 | 4.5797e-09 | 5.6024e-09 | 1.5651e-10 | 7.0851e-09 | 5.7745e-09 | 2.8906e-10 | 7.6053e-10 | 3.2769e-10 | 1.7633e-11 | 289562.437
379586.063 | 4.6131e-09 | 5.5567e-09 | 1.5492e-10 | 7.0054e-09 | 5.7838e-09 | 2.8926e-10 | 7.6774e-10 | 3.2605e-10 | 1.7517e-11 | 289574.594
379598.219 | 4.6237e-09 | 5.5599e-09 | 1.5799e-10 | 7.0763e-09 | 5.7924e-09 | 2.9011e-10 | 7.5781e-10 | 3.2367e-10 | 1.8048e-11 | 289586.75
379610.406 | 4.5617e-09 | 5.54e-09 | 1.5526e-10 | 7.0334e-09 | 5.7343e-09 | 2.911e-10 | 7.589e-10 | 3.2475e-10 | 1.7544e-11 | 289598.937
379622.563 | 4.5695e-09 | 5.6057e-09 | 1.5645e-10 | 7.0563e-09 | 5.755e-09 | 2.878e-10 | 7.6454e-10 | 3.2616e-10 | 1.7767e-11 | 289611.094
379634.719 | 4.571e-09 | 5.5096e-09 | 1.5499e-10 | 7.0257e-09 | 5.7505e-09 | 2.8775e-10 | 7.5962e-10 | 3.23e-10 | 1.7406e-11 | 289623.25
379646.906 | 4.5564e-09 | 5.6075e-09 | 1.5507e-10 | 7.015e-09 | 5.7436e-09 | 2.862e-10 | 7.5191e-10 | 3.2967e-10 | 1.7532e-11 | 289635.437
379659.063 | 4.5987e-09 | 5.5683e-09 | 1.5558e-10 | 6.9723e-09 | 5.6104e-09 | 2.8807e-10 | 7.63e-10 | 3.2335e-10 | 1.754e-11 | 289647.594
379671.25 | 4.6128e-09 | 5.5458e-09 | 1.5553e-10 | 7.0252e-09 | 5.696e-09 | 2.8762e-10 | 7.5882e-10 | 3.2314e-10 | 1.7636e-11 | 289659.781
379683.406 | 4.5616e-09 | 5.5163e-09 | 1.5565e-10 | 7.0535e-09 | 5.7206e-09 | 2.85e-10 | 7.5904e-10 | 3.2355e-10 | 1.7658e-11 | 289671.937
379695.563 | 4.5939e-09 | 5.574e-09 | 1.5579e-10 | 6.9389e-09 | 5.7752e-09 | 2.8583e-10 | 7.5959e-10 | 3.2263e-10 | 1.7602e-11 | 289684.094
379707.75 | 4.5874e-09 | 5.5563e-09 | 1.535e-10 | 7.0221e-09 | 5.7599e-09 | 2.8585e-10 | 7.5244e-10 | 3.2497e-10 | 1.7453e-11 | 289696.281
379719.906 | 4.5907e-09 | 5.5716e-09 | 1.5562e-10 | 6.9921e-09 | 5.7014e-09 | 2.8454e-10 | 7.511e-10 | 3.2501e-10 | 1.7629e-11 | 289708.437
379732.063 | 4.5817e-09 | 5.5734e-09 | 1.582e-10 | 7.0093e-09 | 5.7882e-09 | 2.8797e-10 | 7.5838e-10 | 3.224e-10 | 1.7736e-11 | 289720.594
379744.25 | 4.581e-09 | 5.5217e-09 | 1.5328e-10 | 7.0087e-09 | 5.6922e-09 | 2.8574e-10 | 7.5764e-10 | 3.2256e-10 | 1.7968e-11 | 289732.781
379756.406 | 4.5718e-09 | 5.621e-09 | 1.557e-10 | 7.0461e-09 | 5.7293e-09 | 2.8538e-10 | 7.5238e-10 | 3.2911e-10 | 1.7819e-11 | 289744.937
379768.563 | 4.6032e-09 | 5.5848e-09 | 1.5602e-10 | 7.0108e-09 | 5.7367e-09 | 2.8666e-10 | 7.5908e-10 | 3.2402e-10 | 1.7564e-11 | 289757.094
379780.75 | 4.5934e-09 | 5.5658e-09 | 1.5582e-10 | 7.0662e-09 | 5.7633e-09 | 2.8724e-10 | 7.6928e-10 | 3.2725e-10 | 1.7785e-11 | 289769.281
379792.906 | 4.5502e-09 | 5.5961e-09 | 1.5514e-10 | 7.0907e-09 | 5.6716e-09 | 2.8527e-10 | 7.586e-10 | 3.2578e-10 | 1.7694e-11 | 289781.437
379805.063 | 4.687e-09 | 5.6571e-09 | 1.559e-10 | 7.047e-09 | 5.7886e-09 | 2.8779e-10 | 7.524e-10 | 3.236e-10 | 1.7706e-11 | 289793.594
379817.25 | 4.6213e-09 | 5.606e-09 | 1.5519e-10 | 6.9898e-09 | 5.7621e-09 | 2.8662e-10 | 7.6027e-10 | 3.2478e-10 | 1.7677e-11 | 289805.781
379829.406 | 4.5518e-09 | 5.5851e-09 | 1.5512e-10 | 6.9858e-09 | 5.7275e-09 | 2.8852e-10 | 7.6271e-10 | 3.2559e-10 | 1.7505e-11 | 289817.937
379841.563 | 4.525e-09 | 5.5602e-09 | 1.5559e-10 | 6.9283e-09 | 5.7128e-09 | 2.8485e-10 | 7.5805e-10 | 3.2165e-10 | 1.7529e-11 | 289830.094
379853.75 | 4.5596e-09 | 5.5558e-09 | 1.553e-10 | 7.0602e-09 | 5.7534e-09 | 2.8729e-10 | 7.5808e-10 | 3.2397e-10 | 1.7495e-11 | 289842.281
379865.906 | 4.5872e-09 | 5.5834e-09 | 1.5334e-10 | 6.9841e-09 | 5.7456e-09 | 2.8934e-10 | 7.5991e-10 | 3.2141e-10 | 1.7582e-11 | 289854.437
379878.063 | 4.5918e-09 | 5.522e-09 | 1.5479e-10 | 6.9728e-09 | 5.7225e-09 | 2.8757e-10 | 7.555e-10 | 3.2314e-10 | 1.7552e-11 | 289866.594
379890.25 | 4.6015e-09 | 5.5989e-09 | 1.5472e-10 | 7.0295e-09 | 5.7828e-09 | 2.8163e-10 | 7.5744e-10 | 3.2372e-10 | 1.7632e-11 | 289878.781
379902.406 | 4.6039e-09 | 5.5603e-09 | 1.5446e-10 | 7.0223e-09 | 5.7117e-09 | 2.8862e-10 | 7.5834e-10 | 3.2396e-10 | 1.7729e-11 | 289890.937
379914.563 | 4.5905e-09 | 5.5452e-09 | 1.5393e-10 | 7.0715e-09 | 5.7923e-09 | 2.8573e-10 | 7.5945e-10 | 3.2553e-10 | 1.751e-11 | 289903.094
379926.75 | 4.6528e-09 | 5.4975e-09 | 1.5347e-10 | 7.0305e-09 | 5.7269e-09 | 2.854e-10 | 7.6454e-10 | 3.2554e-10 | 1.7557e-11 | 289915.281
379938.906 | 4.571e-09 | 5.5419e-09 | 1.5416e-10 | 7.0702e-09 | 5.7642e-09 | 2.8808e-10 | 7.597e-10 | 3.2489e-10 | 1.7617e-11 | 289927.437
379951.063 | 4.6431e-09 | 5.5578e-09 | 1.5546e-10 | 7.0062e-09 | 5.6817e-09 | 2.848e-10 | 7.5929e-10 | 3.2566e-10 | 1.7617e-11 | 289939.594
379963.25 | 4.6274e-09 | 5.6139e-09 | 1.5513e-10 | 6.9539e-09 | 5.6794e-09 | 2.854e-10 | 7.5595e-10 | 3.2412e-10 | 1.78e-11 | 289951.781
379975.406 | 4.5901e-09 | 5.5751e-09 | 1.5534e-10 | 7.066e-09 | 5.7412e-09 | 2.8575e-10 | 7.5624e-10 | 3.2208e-10 | 1.7548e-11 | 289963.937
379987.563 | 4.6015e-09 | 5.574e-09 | 1.5443e-10 | 7.039e-09 | 5.7051e-09 | 2.8901e-10 | 7.5723e-10 | 3.2545e-10 | 1.7672e-11 | 289976.094
379999.75 | 4.5831e-09 | 5.5682e-09 | 1.5362e-10 | 7.0351e-09 | 5.8153e-09 | 2.8799e-10 | 7.6906e-10 | 3.2249e-10 | 1.7749e-11 | 289988.281
380011.906 | 4.6065e-09 | 5.5505e-09 | 1.5475e-10 | 7.0177e-09 | 5.8241e-09 | 2.8665e-10 | 7.6078e-10 | 3.2489e-10 | 1.7451e-11 | 290000.437
380024.063 | 4.5984e-09 | 5.5684e-09 | 1.5368e-10 | 7.0773e-09 | 5.7281e-09 | 2.8806e-10 | 7.6324e-10 | 3.2049e-10 | 1.757e-11 | 290012.594
380036.25 | 4.6167e-09 | 5.5151e-09 | 1.5402e-10 | 7.0453e-09 | 5.7053e-09 | 2.8736e-10 | 7.6474e-10 | 3.2577e-10 | 1.7585e-11 | 290024.781
380048.406 | 4.5818e-09 | 5.4848e-09 | 1.5399e-10 | 7.0609e-09 | 5.8002e-09 | 2.8623e-10 | 7.5916e-10 | 3.2571e-10 | 1.7536e-11 | 290036.937
380060.594 | 4.5624e-09 | 5.5289e-09 | 1.543e-10 | 7.0734e-09 | 5.7189e-09 | 2.8617e-10 | 7.4879e-10 | 3.2309e-10 | 1.7688e-11 | 290049.125
380072.75 | 4.5637e-09 | 5.607e-09 | 1.5481e-10 | 6.9916e-09 | 5.7093e-09 | 2.9012e-10 | 7.6471e-10 | 3.2491e-10 | 1.7533e-11 | 290061.281
380084.906 | 4.5923e-09 | 5.6235e-09 | 1.5372e-10 | 7.0802e-09 | 5.7901e-09 | 2.8643e-10 | 7.6811e-10 | 3.2646e-10 | 1.7429e-11 | 290073.437
380097.094 | 4.5348e-09 | 5.5182e-09 | 1.5534e-10 | 7.0038e-09 | 5.6864e-09 | 2.8724e-10 | 7.5705e-10 | 3.2713e-10 | 1.7677e-11 | 290085.625
380109.25 | 4.6235e-09 | 5.5865e-09 | 1.5499e-10 | 7.0496e-09 | 5.7619e-09 | 2.8836e-10 | 7.683e-10 | 3.2287e-10 | 1.7642e-11 | 290097.781
380121.406 | 4.5966e-09 | 5.5937e-09 | 1.5403e-10 | 7.0468e-09 | 5.7419e-09 | 2.8568e-10 | 7.6501e-10 | 3.2518e-10 | 1.7699e-11 | 290109.937
380133.594 | 4.5991e-09 | 5.5072e-09 | 1.5489e-10 | 7.0459e-09 | 5.7499e-09 | 2.8558e-10 | 7.6768e-10 | 3.22e-10 | 1.7528e-11 | 290122.125
380145.75 | 4.6217e-09 | 5.5701e-09 | 1.5544e-10 | 6.9544e-09 | 5.7442e-09 | 2.8829e-10 | 7.6096e-10 | 3.272e-10 | 1.7812e-11 | 290134.281
380157.906 | 4.6254e-09 | 5.5202e-09 | 1.5688e-10 | 6.993e-09 | 5.7353e-09 | 2.8646e-10 | 7.6842e-10 | 3.2677e-10 | 1.7471e-11 | 290146.437
380170.094 | 4.5942e-09 | 5.572e-09 | 1.5575e-10 | 7.0241e-09 | 5.7445e-09 | 2.8717e-10 | 7.6094e-10 | 3.2351e-10 | 1.7941e-11 | 290158.625
380182.25 | 4.581e-09 | 5.6093e-09 | 1.5701e-10 | 6.9844e-09 | 5.7508e-09 | 2.8828e-10 | 7.7444e-10 | 3.267e-10 | 1.7784e-11 | 290170.781
380194.406 | 4.6471e-09 | 5.5028e-09 | 1.5424e-10 | 7.1077e-09 | 5.8e-09 | 2.8947e-10 | 7.6533e-10 | 3.2269e-10 | 1.7723e-11 | 290182.937
380206.594 | 4.5637e-09 | 5.5728e-09 | 1.5693e-10 | 7.0536e-09 | 5.8565e-09 | 2.9037e-10 | 7.7364e-10 | 3.2434e-10 | 1.7436e-11 | 290195.125
380218.75 | 4.5956e-09 | 5.5527e-09 | 1.5515e-10 | 7.1153e-09 | 5.7842e-09 | 2.8647e-10 | 7.6166e-10 | 3.2599e-10 | 1.7569e-11 | 290207.281
380230.906 | 4.5244e-09 | 5.5191e-09 | 1.5755e-10 | 7.0371e-09 | 5.7821e-09 | 2.861e-10 | 7.7384e-10 | 3.3097e-10 | 1.7736e-11 | 290219.437
380243.094 | 4.6271e-09 | 5.5293e-09 | 1.5596e-10 | 7.178e-09 | 5.7283e-09 | 2.8672e-10 | 7.7052e-10 | 3.2662e-10 | 1.7542e-11 | 290231.625
380255.25 | 4.6166e-09 | 5.5782e-09 | 1.5751e-10 | 7.0923e-09 | 5.7909e-09 | 2.9007e-10 | 7.6712e-10 | 3.2667e-10 | 1.7708e-11 | 290243.781
380267.406 | 4.6754e-09 | 5.5432e-09 | 1.5712e-10 | 7.0347e-09 | 5.777e-09 | 2.8698e-10 | 7.7025e-10 | 3.2799e-10 | 1.7749e-11 | 290255.937
380279.594 | 4.5815e-09 | 5.6487e-09 | 1.5766e-10 | 7.1419e-09 | 5.8054e-09 | 2.927e-10 | 7.699e-10 | 3.3216e-10 | 1.7817e-11 | 290268.125
380291.75 | 4.6227e-09 | 5.5903e-09 | 1.5714e-10 | 7.0852e-09 | 5.8445e-09 | 2.8961e-10 | 7.7476e-10 | 3.314e-10 | 1.7619e-11 | 290280.281
380303.906 | 4.6181e-09 | 5.6604e-09 | 1.5714e-10 | 7.07e-09 | 5.7858e-09 | 2.9242e-10 | 7.6932e-10 | 3.2744e-10 | 1.7832e-11 | 290292.437
380316.094 | 4.5911e-09 | 5.5951e-09 | 1.5698e-10 | 7.1375e-09 | 5.7614e-09 | 2.8721e-10 | 7.7031e-10 | 3.2513e-10 | 1.7884e-11 | 290304.625
380328.25 | 4.602e-09 | 5.6274e-09 | 1.5731e-10 | 7.1151e-09 | 5.7739e-09 | 2.8735e-10 | 7.7904e-10 | 3.2651e-10 | 1.7877e-11 | 290316.781
380340.406 | 4.6535e-09 | 5.5833e-09 | 1.5609e-10 | 7.1456e-09 | 5.7947e-09 | 2.8746e-10 | 7.7561e-10 | 3.2588e-10 | 1.7823e-11 | 290328.937
380352.594 | 4.6247e-09 | 5.6197e-09 | 1.5876e-10 | 7.1202e-09 | 5.7224e-09 | 2.902e-10 | 7.7344e-10 | 3.2902e-10 | 1.7629e-11 | 290341.125
380364.75 | 4.6613e-09 | 5.6758e-09 | 1.5676e-10 | 7.151e-09 | 5.7596e-09 | 2.8762e-10 | 7.6752e-10 | 3.2832e-10 | 1.7924e-11 | 290353.281
380376.906 | 4.5968e-09 | 5.5713e-09 | 1.5736e-10 | 7.1467e-09 | 5.7778e-09 | 2.8959e-10 | 7.6942e-10 | 3.2776e-10 | 1.7908e-11 | 290365.437
380389.094 | 4.5768e-09 | 5.5593e-09 | 1.5689e-10 | 7.1847e-09 | 5.7591e-09 | 2.8943e-10 | 7.7291e-10 | 3.3078e-10 | 1.7738e-11 | 290377.625
380401.25 | 4.604e-09 | 5.6e-09 | 1.572e-10 | 7.1783e-09 | 5.735e-09 | 2.8727e-10 | 7.733e-10 | 3.2266e-10 | 1.7892e-11 | 290389.781
380413.438 | 4.6206e-09 | 5.5595e-09 | 1.5842e-10 | 7.0872e-09 | 5.7724e-09 | 2.8927e-10 | 7.6265e-10 | 3.2757e-10 | 1.7905e-11 | 290401.969
380425.594 | 4.5955e-09 | 5.5848e-09 | 1.5679e-10 | 7.0677e-09 | 5.6953e-09 | 2.9241e-10 | 7.5947e-10 | 3.2585e-10 | 1.7712e-11 | 290414.125
380437.75 | 4.6188e-09 | 5.6426e-09 | 1.5617e-10 | 7.1053e-09 | 5.7984e-09 | 2.8733e-10 | 7.6771e-10 | 3.2816e-10 | 1.7661e-11 | 290426.281
380449.938 | 4.5886e-09 | 5.5586e-09 | 1.5522e-10 | 7.0234e-09 | 5.7374e-09 | 2.8763e-10 | 7.603e-10 | 3.2245e-10 | 1.7407e-11 | 290438.469
380462.094 | 4.5566e-09 | 5.5386e-09 | 1.5571e-10 | 7.0929e-09 | 5.7178e-09 | 2.8406e-10 | 7.6558e-10 | 3.23e-10 | 1.7777e-11 | 290450.625
380474.25 | 4.5341e-09 | 5.5161e-09 | 1.5619e-10 | 7.0404e-09 | 5.7263e-09 | 2.8629e-10 | 7.6474e-10 | 3.2402e-10 | 1.7586e-11 | 290462.781
380486.438 | 4.5674e-09 | 5.6045e-09 | 1.5648e-10 | 7.0044e-09 | 5.7024e-09 | 2.8626e-10 | 7.5602e-10 | 3.2358e-10 | 1.7589e-11 | 290474.969
380498.594 | 4.5102e-09 | 5.5478e-09 | 1.5553e-10 | 6.9587e-09 | 5.7359e-09 | 2.843e-10 | 7.6498e-10 | 3.2696e-10 | 1.7538e-11 | 290487.125
380510.75 | 4.5448e-09 | 5.5771e-09 | 1.5447e-10 | 7.0449e-09 | 5.7621e-09 | 2.8455e-10 | 7.5883e-10 | 3.269e-10 | 1.7662e-11 | 290499.281
380522.938 | 4.5266e-09 | 5.5596e-09 | 1.5684e-10 | 7.0862e-09 | 5.7087e-09 | 2.879e-10 | 7.6117e-10 | 3.2157e-10 | 1.7571e-11 | 290511.469
380535.094 | 4.5465e-09 | 5.5859e-09 | 1.5637e-10 | 7.1206e-09 | 5.7147e-09 | 2.8437e-10 | 7.5635e-10 | 3.2791e-10 | 1.752e-11 | 290523.625
380547.25 | 4.5617e-09 | 5.5253e-09 | 1.5393e-10 | 7.0866e-09 | 5.7104e-09 | 2.8464e-10 | 7.6564e-10 | 3.2491e-10 | 1.7508e-11 | 290535.781
380559.438 | 4.5269e-09 | 5.5394e-09 | 1.5455e-10 | 7.0975e-09 | 5.662e-09 | 2.8635e-10 | 7.7261e-10 | 3.2465e-10 | 1.7578e-11 | 290547.969
380571.594 | 4.5371e-09 | 5.4861e-09 | 1.5483e-10 | 7.0538e-09 | 5.7588e-09 | 2.854e-10 | 7.7018e-10 | 3.2347e-10 | 1.759e-11 | 290560.125
380583.75 | 4.4856e-09 | 5.5304e-09 | 1.5772e-10 | 7.0626e-09 | 5.7106e-09 | 2.8385e-10 | 7.6593e-10 | 3.2915e-10 | 1.7429e-11 | 290572.281
380595.938 | 4.5182e-09 | 5.4791e-09 | 1.5608e-10 | 7.0069e-09 | 5.7782e-09 | 2.863e-10 | 7.6705e-10 | 3.2398e-10 | 1.755e-11 | 290584.469
380608.094 | 4.5339e-09 | 5.4598e-09 | 1.5439e-10 | 7.0326e-09 | 5.7516e-09 | 2.8547e-10 | 7.6784e-10 | 3.2763e-10 | 1.7464e-11 | 290596.625
380620.25 | 4.5549e-09 | 5.5363e-09 | 1.5265e-10 | 7.0599e-09 | 5.7416e-09 | 2.8481e-10 | 7.5593e-10 | 3.2538e-10 | 1.7428e-11 | 290608.781
380632.438 | 4.5514e-09 | 5.4953e-09 | 1.5581e-10 | 7.0729e-09 | 5.7385e-09 | 2.8631e-10 | 7.6848e-10 | 3.2126e-10 | 1.759e-11 | 290620.969
380644.594 | 4.5905e-09 | 5.5183e-09 | 1.5534e-10 | 7.0221e-09 | 5.7221e-09 | 2.8378e-10 | 7.6755e-10 | 3.2147e-10 | 1.7645e-11 | 290633.125
380656.75 | 4.5441e-09 | 5.5461e-09 | 1.5508e-10 | 7.0224e-09 | 5.7304e-09 | 2.8768e-10 | 7.6007e-10 | 3.2487e-10 | 1.7506e-11 | 290645.281
380668.938 | 4.5893e-09 | 5.6057e-09 | 1.5812e-10 | 7.0349e-09 | 5.7446e-09 | 2.904e-10 | 7.5869e-10 | 3.2594e-10 | 1.751e-11 | 290657.469
380681.094 | 4.5337e-09 | 5.5273e-09 | 1.5421e-10 | 7.0014e-09 | 5.7422e-09 | 2.8539e-10 | 7.5701e-10 | 3.2685e-10 | 1.7678e-11 | 290669.625
380693.25 | 4.6247e-09 | 5.5321e-09 | 1.5576e-10 | 7.0336e-09 | 5.6744e-09 | 2.8641e-10 | 7.4936e-10 | 3.1999e-10 | 1.7517e-11 | 290681.781
380705.438 | 4.539e-09 | 5.5475e-09 | 1.5629e-10 | 7.0203e-09 | 5.7598e-09 | 2.8789e-10 | 7.7146e-10 | 3.245e-10 | 1.7587e-11 | 290693.969
380717.594 | 4.5499e-09 | 5.5361e-09 | 1.5667e-10 | 7.0427e-09 | 5.7792e-09 | 2.8892e-10 | 7.6772e-10 | 3.2403e-10 | 1.7527e-11 | 290706.125
380729.75 | 4.5577e-09 | 5.5293e-09 | 1.5479e-10 | 7.0484e-09 | 5.7394e-09 | 2.8679e-10 | 7.5756e-10 | 3.2624e-10 | 1.7875e-11 | 290718.281
380741.938 | 4.4953e-09 | 5.5538e-09 | 1.5526e-10 | 7.0317e-09 | 5.7825e-09 | 2.8543e-10 | 7.6547e-10 | 3.2209e-10 | 1.7851e-11 | 290730.469
380754.094 | 4.6338e-09 | 5.5815e-09 | 1.5708e-10 | 7.0423e-09 | 5.7395e-09 | 2.879e-10 | 7.629e-10 | 3.2491e-10 | 1.7351e-11 | 290742.625
380766.25 | 4.5613e-09 | 5.5501e-09 | 1.5544e-10 | 7.0508e-09 | 5.6922e-09 | 2.8808e-10 | 7.7466e-10 | 3.2569e-10 | 1.7804e-11 | 290754.781
380778.438 | 4.5841e-09 | 5.5109e-09 | 1.564e-10 | 6.9886e-09 | 5.7613e-09 | 2.9081e-10 | 7.6539e-10 | 3.2414e-10 | 1.7531e-11 | 290766.969
380790.594 | 4.6559e-09 | 5.6076e-09 | 1.5706e-10 | 7.1238e-09 | 5.8031e-09 | 2.8709e-10 | 7.6658e-10 | 3.2717e-10 | 1.7669e-11 | 290779.125
380802.781 | 4.6145e-09 | 5.5885e-09 | 1.5557e-10 | 7.0538e-09 | 5.7876e-09 | 2.883e-10 | 7.6471e-10 | 3.2729e-10 | 1.7754e-11 | 290791.312
380814.938 | 4.5647e-09 | 5.5863e-09 | 1.5513e-10 | 7.0117e-09 | 5.717e-09 | 2.8962e-10 | 7.6562e-10 | 3.2451e-10 | 1.7539e-11 | 290803.469
380827.094 | 4.6087e-09 | 5.5736e-09 | 1.5641e-10 | 7.088e-09 | 5.7478e-09 | 2.8892e-10 | 7.5759e-10 | 3.2509e-10 | 1.7662e-11 | 290815.625
380839.281 | 4.6176e-09 | 5.5401e-09 | 1.553e-10 | 7.0368e-09 | 5.679e-09 | 2.8966e-10 | 7.7296e-10 | 3.2317e-10 | 1.7828e-11 | 290827.812
380851.438 | 4.6021e-09 | 5.5546e-09 | 1.563e-10 | 7.0805e-09 | 5.7727e-09 | 2.8946e-10 | 7.7514e-10 | 3.2903e-10 | 1.7569e-11 | 290839.969
380863.594 | 4.5618e-09 | 5.5891e-09 | 1.556e-10 | 7.1153e-09 | 5.7434e-09 | 2.8862e-10 | 7.7697e-10 | 3.2923e-10 | 1.7537e-11 | 290852.125
380875.781 | 4.5284e-09 | 5.5508e-09 | 1.5699e-10 | 7.0486e-09 | 5.7769e-09 | 2.8731e-10 | 7.728e-10 | 3.2464e-10 | 1.7646e-11 | 290864.312
380887.938 | 4.6023e-09 | 5.5465e-09 | 1.5632e-10 | 7.0113e-09 | 5.7759e-09 | 2.8526e-10 | 7.619e-10 | 3.2387e-10 | 1.7603e-11 | 290876.469
380900.094 | 4.5941e-09 | 5.5374e-09 | 1.5522e-10 | 7.0347e-09 | 5.7512e-09 | 2.8827e-10 | 7.6525e-10 | 3.2597e-10 | 1.7721e-11 | 290888.625
380912.281 | 4.5808e-09 | 5.5229e-09 | 1.5746e-10 | 7.052e-09 | 5.7439e-09 | 2.8932e-10 | 7.5427e-10 | 3.2554e-10 | 1.7638e-11 | 290900.812
380924.438 | 4.5612e-09 | 5.4994e-09 | 1.5758e-10 | 7.065e-09 | 5.7072e-09 | 2.878e-10 | 7.6392e-10 | 3.2606e-10 | 1.7696e-11 | 290912.969
380936.594 | 4.554e-09 | 5.5114e-09 | 1.5711e-10 | 7.0864e-09 | 5.7686e-09 | 2.8875e-10 | 7.6973e-10 | 3.1881e-10 | 1.7681e-11 | 290925.125
380948.781 | 4.6145e-09 | 5.5651e-09 | 1.5501e-10 | 6.9722e-09 | 5.716e-09 | 2.8591e-10 | 7.6179e-10 | 3.264e-10 | 1.7762e-11 | 290937.312
380960.938 | 4.5704e-09 | 5.5719e-09 | 1.5626e-10 | 6.9456e-09 | 5.7275e-09 | 2.8893e-10 | 7.6806e-10 | 3.2756e-10 | 1.7695e-11 | 290949.469
380973.094 | 4.544e-09 | 5.4964e-09 | 1.5636e-10 | 7.0161e-09 | 5.7343e-09 | 2.8916e-10 | 7.6353e-10 | 3.2301e-10 | 1.7566e-11 | 290961.625
380985.281 | 4.5662e-09 | 5.5348e-09 | 1.5542e-10 | 7.044e-09 | 5.6745e-09 | 2.8502e-10 | 7.5986e-10 | 3.2262e-10 | 1.763e-11 | 290973.812
380997.438 | 4.5534e-09 | 5.4894e-09 | 1.5645e-10 | 7.0439e-09 | 5.7224e-09 | 2.8544e-10 | 7.5942e-10 | 3.2164e-10 | 1.75e-11 | 290985.969
381009.594 | 4.5291e-09 | 5.5502e-09 | 1.5425e-10 | 7.0434e-09 | 5.6726e-09 | 2.8443e-10 | 7.6547e-10 | 3.2517e-10 | 1.7593e-11 | 290998.125
381021.781 | 4.5149e-09 | 5.529e-09 | 1.5595e-10 | 7.0326e-09 | 5.6644e-09 | 2.8569e-10 | 7.6306e-10 | 3.2691e-10 | 1.7692e-11 | 291010.312
381033.938 | 4.5185e-09 | 5.494e-09 | 1.5616e-10 | 7.0376e-09 | 5.6743e-09 | 2.8611e-10 | 7.6906e-10 | 3.2128e-10 | 1.7308e-11 | 291022.469
381046.094 | 4.5286e-09 | 5.547e-09 | 1.538e-10 | 7.0796e-09 | 5.7614e-09 | 2.8645e-10 | 7.5865e-10 | 3.2113e-10 | 1.7411e-11 | 291034.625
381058.281 | 4.566e-09 | 5.5197e-09 | 1.5504e-10 | 6.9758e-09 | 5.7601e-09 | 2.8767e-10 | 7.5642e-10 | 3.221e-10 | 1.7755e-11 | 291046.812
381070.438 | 4.6127e-09 | 5.6107e-09 | 1.5585e-10 | 7.0304e-09 | 5.7321e-09 | 2.8609e-10 | 7.6535e-10 | 3.2635e-10 | 1.751e-11 | 291058.969
381082.594 | 4.4981e-09 | 5.5588e-09 | 1.5546e-10 | 7.115e-09 | 5.7498e-09 | 2.8482e-10 | 7.5699e-10 | 3.224e-10 | 1.7797e-11 | 291071.125
381094.781 | 4.6016e-09 | 5.5733e-09 | 1.5547e-10 | 7.0447e-09 | 5.7105e-09 | 2.8803e-10 | 7.7078e-10 | 3.2209e-10 | 1.7583e-11 | 291083.312
381106.938 | 4.5902e-09 | 5.5405e-09 | 1.5518e-10 | 6.9564e-09 | 5.699e-09 | 2.8646e-10 | 7.612e-10 | 3.1901e-10 | 1.7302e-11 | 291095.469
381119.094 | 4.5943e-09 | 5.5055e-09 | 1.5507e-10 | 6.987e-09 | 5.708e-09 | 2.854e-10 | 7.5607e-10 | 3.2168e-10 | 1.7718e-11 | 291107.625
381131.281 | 4.5454e-09 | 5.5123e-09 | 1.5538e-10 | 7.0244e-09 | 5.6836e-09 | 2.9015e-10 | 7.5937e-10 | 3.2095e-10 | 1.7452e-11 | 291119.812
381143.438 | 4.5707e-09 | 5.5767e-09 | 1.5499e-10 | 7.0103e-09 | 5.7048e-09 | 2.8639e-10 | 7.6441e-10 | 3.2189e-10 | 1.7391e-11 | 291131.969
381155.594 | 4.5733e-09 | 5.5335e-09 | 1.5385e-10 | 7.0797e-09 | 5.7588e-09 | 2.9133e-10 | 7.5974e-10 | 3.3062e-10 | 1.7707e-11 | 291144.125
381167.781 | 4.5893e-09 | 5.5761e-09 | 1.5758e-10 | 7.0649e-09 | 5.7406e-09 | 2.8593e-10 | 7.7291e-10 | 3.2544e-10 | 1.7681e-11 | 291156.312
381179.938 | 4.5999e-09 | 5.5528e-09 | 1.5593e-10 | 7.0564e-09 | 5.7726e-09 | 2.8983e-10 | 7.6036e-10 | 3.2196e-10 | 1.7526e-11 | 291168.469
381192.125 | 4.5614e-09 | 5.6067e-09 | 1.5564e-10 | 7.0156e-09 | 5.7633e-09 | 2.8752e-10 | 7.5865e-10 | 3.2601e-10 | 1.7649e-11 | 291180.656
381204.281 | 4.6098e-09 | 5.5625e-09 | 1.5555e-10 | 7.0703e-09 | 5.7204e-09 | 2.8637e-10 | 7.6198e-10 | 3.2584e-10 | 1.7711e-11 | 291192.812
381216.438 | 4.6198e-09 | 5.5496e-09 | 1.5663e-10 | 7.0857e-09 | 5.7013e-09 | 2.8474e-10 | 7.5536e-10 | 3.2659e-10 | 1.7556e-11 | 291204.969
381228.625 | 4.6132e-09 | 5.5061e-09 | 1.5659e-10 | 7.0507e-09 | 5.7523e-09 | 2.8875e-10 | 7.7537e-10 | 3.2432e-10 | 1.7607e-11 | 291217.156
381240.781 | 4.5515e-09 | 5.5305e-09 | 1.5552e-10 | 7.1126e-09 | 5.7919e-09 | 2.878e-10 | 7.6652e-10 | 3.2474e-10 | 1.778e-11 | 291229.312
381252.938 | 4.6071e-09 | 5.5814e-09 | 1.5675e-10 | 7.1367e-09 | 5.7529e-09 | 2.9199e-10 | 7.7019e-10 | 3.2737e-10 | 1.7838e-11 | 291241.469
381265.125 | 4.567e-09 | 5.5879e-09 | 1.5563e-10 | 7.0191e-09 | 5.7842e-09 | 2.8771e-10 | 7.6119e-10 | 3.2466e-10 | 1.7796e-11 | 291253.656
381277.281 | 4.5747e-09 | 5.5729e-09 | 1.567e-10 | 7.1738e-09 | 5.7976e-09 | 2.9003e-10 | 7.6702e-10 | 3.2632e-10 | 1.7643e-11 | 291265.812
381289.438 | 4.6286e-09 | 5.5648e-09 | 1.5666e-10 | 7.0553e-09 | 5.6857e-09 | 2.8623e-10 | 7.6042e-10 | 3.2809e-10 | 1.7729e-11 | 291277.969
381301.625 | 4.57e-09 | 5.5059e-09 | 1.5563e-10 | 7.1263e-09 | 5.7338e-09 | 2.8991e-10 | 7.6886e-10 | 3.2487e-10 | 1.7729e-11 | 291290.156
381313.781 | 4.5574e-09 | 5.5505e-09 | 1.5609e-10 | 7.1082e-09 | 5.7412e-09 | 2.9231e-10 | 7.6719e-10 | 3.2553e-10 | 1.776e-11 | 291302.312
381325.938 | 4.6021e-09 | 5.5679e-09 | 1.5539e-10 | 7.0702e-09 | 5.7839e-09 | 2.8939e-10 | 7.5788e-10 | 3.2526e-10 | 1.7567e-11 | 291314.469
381338.125 | 4.6156e-09 | 5.6051e-09 | 1.5774e-10 | 7.1061e-09 | 5.7856e-09 | 2.872e-10 | 7.6951e-10 | 3.2287e-10 | 1.7574e-11 | 291326.656
381350.281 | 4.5731e-09 | 5.5618e-09 | 1.5674e-10 | 7.0826e-09 | 5.8246e-09 | 2.88e-10 | 7.807e-10 | 3.2393e-10 | 1.7679e-11 | 291338.812
381362.438 | 4.6115e-09 | 5.6588e-09 | 1.5722e-10 | 7.0922e-09 | 5.7551e-09 | 2.8802e-10 | 7.6957e-10 | 3.3031e-10 | 1.7772e-11 | 291350.969
381374.625 | 4.6305e-09 | 5.5436e-09 | 1.5791e-10 | 7.1404e-09 | 5.8035e-09 | 2.9061e-10 | 7.7513e-10 | 3.305e-10 | 1.7662e-11 | 291363.156
381386.781 | 4.653e-09 | 5.5926e-09 | 1.5744e-10 | 7.105e-09 | 5.7522e-09 | 2.934e-10 | 7.7254e-10 | 3.2784e-10 | 1.7767e-11 | 291375.312
381398.938 | 4.6455e-09 | 5.5859e-09 | 1.5708e-10 | 7.1555e-09 | 5.751e-09 | 2.9026e-10 | 7.7173e-10 | 3.2963e-10 | 1.7706e-11 | 291387.469
381411.125 | 4.5877e-09 | 5.5493e-09 | 1.5817e-10 | 7.0036e-09 | 5.8107e-09 | 2.8677e-10 | 7.6734e-10 | 3.2454e-10 | 1.7676e-11 | 291399.656
381423.281 | 4.5948e-09 | 5.5248e-09 | 1.5672e-10 | 7.1379e-09 | 5.7422e-09 | 2.8894e-10 | 7.6631e-10 | 3.2462e-10 | 1.7828e-11 | 291411.812
381435.438 | 4.6e-09 | 5.578e-09 | 1.5561e-10 | 7.037e-09 | 5.8046e-09 | 2.9029e-10 | 7.6882e-10 | 3.2771e-10 | 1.7834e-11 | 291423.969
381447.625 | 4.5675e-09 | 5.5664e-09 | 1.5759e-10 | 7.0649e-09 | 5.743e-09 | 2.8648e-10 | 7.5681e-10 | 3.2877e-10 | 1.7583e-11 | 291436.156
381459.781 | 4.5543e-09 | 5.5239e-09 | 1.5609e-10 | 7.1239e-09 | 5.7707e-09 | 2.9002e-10 | 7.6615e-10 | 3.2732e-10 | 1.7756e-11 | 291448.312
381471.938 | 4.5396e-09 | 5.554e-09 | 1.5527e-10 | 7.0999e-09 | 5.8242e-09 | 2.9072e-10 | 7.6213e-10 | 3.2655e-10 | 1.7578e-11 | 291460.469
381484.125 | 4.5731e-09 | 5.4997e-09 | 1.562e-10 | 7.0119e-09 | 5.7507e-09 | 2.8874e-10 | 7.6397e-10 | 3.2612e-10 | 1.7617e-11 | 291472.656
381496.281 | 4.5893e-09 | 5.507e-09 | 1.5622e-10 | 7.0811e-09 | 5.7697e-09 | 2.8925e-10 | 7.6686e-10 | 3.2479e-10 | 1.7865e-11 | 291484.812
381508.438 | 4.5854e-09 | 5.54e-09 | 1.5554e-10 | 7.108e-09 | 5.7483e-09 | 2.8893e-10 | 7.5609e-10 | 3.2963e-10 | 1.7791e-11 | 291496.969
381520.625 | 4.6186e-09 | 5.4906e-09 | 1.5702e-10 | 7.1352e-09 | 5.7625e-09 | 2.9382e-10 | 7.6803e-10 | 3.2527e-10 | 1.7725e-11 | 291509.156
381532.781 | 4.5488e-09 | 5.5869e-09 | 1.5507e-10 | 7.0731e-09 | 5.7228e-09 | 2.8909e-10 | 7.6274e-10 | 3.2481e-10 | 1.7297e-11 | 291521.312
381544.938 | 4.6122e-09 | 5.5484e-09 | 1.5691e-10 | 7.0523e-09 | 5.6759e-09 | 2.9115e-10 | 7.635e-10 | 3.273e-10 | 1.7686e-11 | 291533.469
381557.125 | 4.5433e-09 | 5.5136e-09 | 1.5539e-10 | 7.1778e-09 | 5.7313e-09 | 2.8956e-10 | 7.6039e-10 | 3.2402e-10 | 1.778e-11 | 291545.656
381569.281 | 4.597e-09 | 5.5391e-09 | 1.5679e-10 | 7.101e-09 | 5.7613e-09 | 2.8728e-10 | 7.7161e-10 | 3.2924e-10 | 1.7537e-11 | 291557.812
381581.469 | 4.5552e-09 | 5.5487e-09 | 1.5569e-10 | 7.0699e-09 | 5.731e-09 | 2.8852e-10 | 7.7158e-10 | 3.3008e-10 | 1.7771e-11 | 291570
381593.625 | 4.5762e-09 | 5.5417e-09 | 1.5418e-10 | 7.0254e-09 | 5.717e-09 | 2.8464e-10 | 7.7224e-10 | 3.2335e-10 | 1.7597e-11 | 291582.156
381605.781 | 4.5876e-09 | 5.5306e-09 | 1.5573e-10 | 7.0945e-09 | 5.7806e-09 | 2.878e-10 | 7.632e-10 | 3.2455e-10 | 1.7611e-11 | 291594.312
381617.969 | 4.598e-09 | 5.4951e-09 | 1.5814e-10 | 7.114e-09 | 5.7338e-09 | 2.8837e-10 | 7.6729e-10 | 3.2168e-10 | 1.7589e-11 | 291606.5
381630.125 | 4.4982e-09 | 5.5313e-09 | 1.5444e-10 | 7.0767e-09 | 5.7297e-09 | 2.8707e-10 | 7.6178e-10 | 3.2247e-10 | 1.7578e-11 | 291618.656
381642.281 | 4.552e-09 | 5.5108e-09 | 1.5414e-10 | 6.9848e-09 | 5.7075e-09 | 2.841e-10 | 7.6498e-10 | 3.2579e-10 | 1.7938e-11 | 291630.812
381654.469 | 4.5153e-09 | 5.5474e-09 | 1.5517e-10 | 7.0377e-09 | 5.737e-09 | 2.855e-10 | 7.6062e-10 | 3.279e-10 | 1.7705e-11 | 291643
381666.625 | 4.5728e-09 | 5.4797e-09 | 1.5408e-10 | 7.0987e-09 | 5.7127e-09 | 2.8907e-10 | 7.5996e-10 | 3.2676e-10 | 1.7484e-11 | 291655.156
381678.781 | 4.5464e-09 | 5.5155e-09 | 1.5668e-10 | 6.9773e-09 | 5.6505e-09 | 2.8702e-10 | 7.6133e-10 | 3.2497e-10 | 1.7457e-11 | 291667.312
381690.969 | 4.5525e-09 | 5.4565e-09 | 1.5548e-10 | 7.0005e-09 | 5.7791e-09 | 2.8414e-10 | 7.6748e-10 | 3.2313e-10 | 1.7547e-11 | 291679.5
381703.125 | 4.6231e-09 | 5.564e-09 | 1.557e-10 | 7.0399e-09 | 5.734e-09 | 2.9178e-10 | 7.634e-10 | 3.2648e-10 | 1.7606e-11 | 291691.656
381715.281 | 4.5895e-09 | 5.5717e-09 | 1.551e-10 | 7.1434e-09 | 5.6871e-09 | 2.8905e-10 | 7.6489e-10 | 3.255e-10 | 1.7515e-11 | 291703.812
381727.469 | 4.4956e-09 | 5.4617e-09 | 1.533e-10 | 7.0106e-09 | 5.6987e-09 | 2.872e-10 | 7.5796e-10 | 3.2206e-10 | 1.7533e-11 | 291716
381739.625 | 4.551e-09 | 5.499e-09 | 1.5447e-10 | 7.0945e-09 | 5.6704e-09 | 2.8503e-10 | 7.6483e-10 | 3.2293e-10 | 1.7779e-11 | 291728.156
381751.781 | 4.6038e-09 | 5.4536e-09 | 1.547e-10 | 7.1042e-09 | 5.6617e-09 | 2.8169e-10 | 7.6441e-10 | 3.2429e-10 | 1.7586e-11 | 291740.312
381763.969 | 4.5623e-09 | 5.4695e-09 | 1.5415e-10 | 6.9574e-09 | 5.6889e-09 | 2.8645e-10 | 7.7148e-10 | 3.2364e-10 | 1.7603e-11 | 291752.5
381776.125 | 4.5261e-09 | 5.5579e-09 | 1.5365e-10 | 7.0764e-09 | 5.6623e-09 | 2.869e-10 | 7.6228e-10 | 3.2491e-10 | 1.75e-11 | 291764.656
381788.281 | 4.5326e-09 | 5.4779e-09 | 1.5567e-10 | 7.0933e-09 | 5.6395e-09 | 2.8517e-10 | 7.5638e-10 | 3.2529e-10 | 1.7504e-11 | 291776.812
381800.469 | 4.6313e-09 | 5.4915e-09 | 1.5412e-10 | 7.102e-09 | 5.7455e-09 | 2.8657e-10 | 7.6571e-10 | 3.2768e-10 | 1.7849e-11 | 291789
381812.625 | 4.544e-09 | 5.5416e-09 | 1.552e-10 | 7.0724e-09 | 5.7081e-09 | 2.8635e-10 | 7.5888e-10 | 3.2539e-10 | 1.7504e-11 | 291801.156
381824.781 | 4.5758e-09 | 5.5102e-09 | 1.551e-10 | 7.0742e-09 | 5.707e-09 | 2.8374e-10 | 7.637e-10 | 3.2626e-10 | 1.7682e-11 | 291813.312
381836.969 | 4.5523e-09 | 5.4694e-09 | 1.5295e-10 | 7.0541e-09 | 5.7132e-09 | 2.8337e-10 | 7.572e-10 | 3.2154e-10 | 1.7417e-11 | 291825.5
381849.125 | 4.5249e-09 | 5.4476e-09 | 1.548e-10 | 7.0372e-09 | 5.7213e-09 | 2.8689e-10 | 7.6269e-10 | 3.2427e-10 | 1.7611e-11 | 291837.656
381861.281 | 4.5732e-09 | 5.5235e-09 | 1.5365e-10 | 7.1017e-09 | 5.6664e-09 | 2.8587e-10 | 7.6305e-10 | 3.2781e-10 | 1.7751e-11 | 291849.812
381873.469 | 4.5649e-09 | 5.5349e-09 | 1.5345e-10 | 7.0258e-09 | 5.7223e-09 | 2.8297e-10 | 7.6155e-10 | 3.2482e-10 | 1.748e-11 | 291862
381885.625 | 4.5803e-09 | 5.5042e-09 | 1.5629e-10 | 7.0689e-09 | 5.7133e-09 | 2.8719e-10 | 7.5814e-10 | 3.2189e-10 | 1.7592e-11 | 291874.156
381897.781 | 4.6097e-09 | 5.5526e-09 | 1.5716e-10 | 7.0634e-09 | 5.7336e-09 | 2.8866e-10 | 7.5815e-10 | 3.2402e-10 | 1.7342e-11 | 291886.312
381909.969 | 4.5955e-09 | 5.5053e-09 | 1.5497e-10 | 7.0689e-09 | 5.6643e-09 | 2.886e-10 | 7.5967e-10 | 3.2085e-10 | 1.7418e-11 | 291898.5
381922.125 | 4.5501e-09 | 5.5275e-09 | 1.5549e-10 | 7.0592e-09 | 5.7082e-09 | 2.8782e-10 | 7.614e-10 | 3.2302e-10 | 1.7524e-11 | 291910.656
381934.313 | 4.5862e-09 | 5.5629e-09 | 1.5652e-10 | 7.0621e-09 | 5.708e-09 | 2.853e-10 | 7.7741e-10 | 3.2711e-10 | 1.783e-11 | 291922.844
381946.469 | 4.602e-09 | 5.492e-09 | 1.5573e-10 | 7.0788e-09 | 5.7394e-09 | 2.8637e-10 | 7.7581e-10 | 3.2573e-10 | 1.7528e-11 | 291935
381958.625 | 4.6178e-09 | 5.5191e-09 | 1.5694e-10 | 7.0136e-09 | 5.7761e-09 | 2.8984e-10 | 7.6494e-10 | 3.2432e-10 | 1.7525e-11 | 291947.156
381970.813 | 4.6424e-09 | 5.4873e-09 | 1.5581e-10 | 7.0708e-09 | 5.728e-09 | 2.875e-10 | 7.657e-10 | 3.2567e-10 | 1.7639e-11 | 291959.344
381982.969 | 4.5544e-09 | 5.4966e-09 | 1.5674e-10 | 7.1277e-09 | 5.7049e-09 | 2.8554e-10 | 7.6899e-10 | 3.2263e-10 | 1.7744e-11 | 291971.5
381995.125 | 4.5768e-09 | 5.4909e-09 | 1.5464e-10 | 7.0745e-09 | 5.7045e-09 | 2.8513e-10 | 7.5791e-10 | 3.2277e-10 | 1.7554e-11 | 291983.656
382007.313 | 4.5793e-09 | 5.5553e-09 | 1.5614e-10 | 7.0876e-09 | 5.7381e-09 | 2.8428e-10 | 7.6166e-10 | 3.2656e-10 | 1.7434e-11 | 291995.844
382019.469 | 4.5593e-09 | 5.4904e-09 | 1.5572e-10 | 7.0641e-09 | 5.7216e-09 | 2.8686e-10 | 7.6208e-10 | 3.2484e-10 | 1.7663e-11 | 292008
382031.625 | 4.5073e-09 | 5.4629e-09 | 1.5578e-10 | 7.107e-09 | 5.6944e-09 | 2.8526e-10 | 7.6782e-10 | 3.2238e-10 | 1.7423e-11 | 292020.156
382043.813 | 4.5263e-09 | 5.4797e-09 | 1.5608e-10 | 7.096e-09 | 5.8304e-09 | 2.8914e-10 | 7.6978e-10 | 3.2073e-10 | 1.7317e-11 | 292032.344
382055.969 | 4.5751e-09 | 5.5051e-09 | 1.555e-10 | 7.0511e-09 | 5.704e-09 | 2.8237e-10 | 7.6147e-10 | 3.239e-10 | 1.7578e-11 | 292044.5
382068.125 | 4.5936e-09 | 5.5769e-09 | 1.5454e-10 | 7.0913e-09 | 5.7002e-09 | 2.9086e-10 | 7.7046e-10 | 3.248e-10 | 1.7566e-11 | 292056.656
382080.313 | 4.5789e-09 | 5.4814e-09 | 1.5526e-10 | 7.0305e-09 | 5.7041e-09 | 2.8764e-10 | 7.6674e-10 | 3.2691e-10 | 1.7528e-11 | 292068.844
382092.469 | 4.5419e-09 | 5.5364e-09 | 1.5681e-10 | 7.0782e-09 | 5.673e-09 | 2.8749e-10 | 7.6771e-10 | 3.2481e-10 | 1.748e-11 | 292081
382104.625 | 4.5612e-09 | 5.5262e-09 | 1.5587e-10 | 7.1129e-09 | 5.7568e-09 | 2.8607e-10 | 7.5655e-10 | 3.2303e-10 | 1.745e-11 | 292093.156
382116.813 | 4.5382e-09 | 5.5662e-09 | 1.5295e-10 | 6.9968e-09 | 5.691e-09 | 2.8437e-10 | 7.6267e-10 | 3.245e-10 | 1.7558e-11 | 292105.344
382128.969 | 4.5857e-09 | 5.4841e-09 | 1.5551e-10 | 7.1489e-09 | 5.6388e-09 | 2.8635e-10 | 7.59e-10 | 3.2711e-10 | 1.7626e-11 | 292117.5
382141.125 | 4.5646e-09 | 5.5538e-09 | 1.5637e-10 | 7.0128e-09 | 5.7609e-09 | 2.8869e-10 | 7.6478e-10 | 3.2591e-10 | 1.7538e-11 | 292129.656
382153.313 | 4.5827e-09 | 5.5299e-09 | 1.5605e-10 | 7.0899e-09 | 5.6804e-09 | 2.8683e-10 | 7.6617e-10 | 3.2502e-10 | 1.7666e-11 | 292141.844
382165.469 | 4.6047e-09 | 5.5788e-09 | 1.5777e-10 | 7.1423e-09 | 5.7086e-09 | 2.8754e-10 | 7.6372e-10 | 3.2373e-10 | 1.7657e-11 | 292154
382177.625 | 4.5942e-09 | 5.5209e-09 | 1.5449e-10 | 7.016e-09 | 5.7338e-09 | 2.8449e-10 | 7.6191e-10 | 3.2785e-10 | 1.7698e-11 | 292166.156
382189.813 | 4.5303e-09 | 5.5281e-09 | 1.5652e-10 | 7.0935e-09 | 5.7026e-09 | 2.8635e-10 | 7.5987e-10 | 3.2358e-10 | 1.7727e-11 | 292178.344
382201.969 | 4.5245e-09 | 5.5888e-09 | 1.5463e-10 | 7.0913e-09 | 5.7123e-09 | 2.885e-10 | 7.7662e-10 | 3.2591e-10 | 1.7551e-11 | 292190.5
382214.125 | 4.5615e-09 | 5.4842e-09 | 1.5643e-10 | 7.0994e-09 | 5.6654e-09 | 2.8954e-10 | 7.7666e-10 | 3.2905e-10 | 1.75e-11 | 292202.656
382226.313 | 4.5902e-09 | 5.5427e-09 | 1.5612e-10 | 7.0797e-09 | 5.6791e-09 | 2.8738e-10 | 7.7003e-10 | 3.2481e-10 | 1.764e-11 | 292214.844
382238.469 | 4.6694e-09 | 5.5091e-09 | 1.5607e-10 | 7.1436e-09 | 5.6831e-09 | 2.859e-10 | 7.7049e-10 | 3.2696e-10 | 1.7686e-11 | 292227
382250.625 | 4.5815e-09 | 5.5152e-09 | 1.5712e-10 | 7.1318e-09 | 5.7298e-09 | 2.8692e-10 | 7.6641e-10 | 3.2699e-10 | 1.7564e-11 | 292239.156
382262.813 | 4.6166e-09 | 5.5767e-09 | 1.5482e-10 | 7.0546e-09 | 5.6889e-09 | 2.8892e-10 | 7.6273e-10 | 3.3152e-10 | 1.7442e-11 | 292251.344
382274.969 | 4.5394e-09 | 5.5103e-09 | 1.5688e-10 | 7.1545e-09 | 5.712e-09 | 2.8832e-10 | 7.6331e-10 | 3.263e-10 | 1.7449e-11 | 292263.5
382287.125 | 4.5556e-09 | 5.5681e-09 | 1.5562e-10 | 6.9824e-09 | 5.7526e-09 | 2.8792e-10 | 7.6489e-10 | 3.2345e-10 | 1.7602e-11 | 292275.656
382299.313 | 4.5603e-09 | 5.5481e-09 | 1.5778e-10 | 7.1015e-09 | 5.7196e-09 | 2.8686e-10 | 7.6548e-10 | 3.2754e-10 | 1.7692e-11 | 292287.844
382311.469 | 4.5536e-09 | 5.6014e-09 | 1.5663e-10 | 7.0215e-09 | 5.672e-09 | 2.8632e-10 | 7.6518e-10 | 3.2311e-10 | 1.7457e-11 | 292300
382323.656 | 4.5263e-09 | 5.5443e-09 | 1.5567e-10 | 7.0099e-09 | 5.6839e-09 | 2.9026e-10 | 7.6166e-10 | 3.2655e-10 | 1.7692e-11 | 292312.187
382335.813 | 4.5165e-09 | 5.4357e-09 | 1.5632e-10 | 7.1328e-09 | 5.7249e-09 | 2.8992e-10 | 7.7091e-10 | 3.2353e-10 | 1.7458e-11 | 292324.344
382347.969 | 4.5675e-09 | 5.5033e-09 | 1.5573e-10 | 7.087e-09 | 5.7736e-09 | 2.848e-10 | 7.722e-10 | 3.2586e-10 | 1.7806e-11 | 292336.5
382360.156 | 4.5374e-09 | 5.5477e-09 | 1.572e-10 | 7.1726e-09 | 5.8017e-09 | 2.9204e-10 | 7.658e-10 | 3.2788e-10 | 1.7731e-11 | 292348.687
382372.313 | 4.6095e-09 | 5.557e-09 | 1.5634e-10 | 7.0862e-09 | 5.7396e-09 | 2.8508e-10 | 7.6268e-10 | 3.2751e-10 | 1.7798e-11 | 292360.844
382384.469 | 4.6239e-09 | 5.5636e-09 | 1.5692e-10 | 7.1613e-09 | 5.7262e-09 | 2.8727e-10 | 7.6907e-10 | 3.3136e-10 | 1.7577e-11 | 292373
382396.656 | 4.5499e-09 | 5.5074e-09 | 1.558e-10 | 7.075e-09 | 5.7358e-09 | 2.9079e-10 | 7.6861e-10 | 3.2618e-10 | 1.7621e-11 | 292385.187
382408.813 | 4.5111e-09 | 5.5139e-09 | 1.5721e-10 | 7.065e-09 | 5.75e-09 | 2.88e-10 | 7.6805e-10 | 3.3034e-10 | 1.7584e-11 | 292397.344
382420.969 | 4.6058e-09 | 5.4897e-09 | 1.5656e-10 | 7.2104e-09 | 5.69e-09 | 2.8818e-10 | 7.7398e-10 | 3.2609e-10 | 1.7579e-11 | 292409.5
382433.156 | 4.5698e-09 | 5.5981e-09 | 1.5384e-10 | 7.1177e-09 | 5.7689e-09 | 2.8895e-10 | 7.5968e-10 | 3.2558e-10 | 1.752e-11 | 292421.687
382445.313 | 4.5599e-09 | 5.5218e-09 | 1.5524e-10 | 7.0809e-09 | 5.7194e-09 | 2.8891e-10 | 7.7615e-10 | 3.233e-10 | 1.7583e-11 | 292433.844
382457.469 | 4.5336e-09 | 5.6015e-09 | 1.5701e-10 | 7.0445e-09 | 5.8088e-09 | 2.8834e-10 | 7.7247e-10 | 3.2789e-10 | 1.7667e-11 | 292446
382469.656 | 4.5482e-09 | 5.4655e-09 | 1.5584e-10 | 7.104e-09 | 5.7257e-09 | 2.8779e-10 | 7.645e-10 | 3.2484e-10 | 1.7746e-11 | 292458.187
382481.813 | 4.5358e-09 | 5.5264e-09 | 1.5516e-10 | 7.0928e-09 | 5.7131e-09 | 2.9037e-10 | 7.6369e-10 | 3.2867e-10 | 1.7733e-11 | 292470.344
382493.969 | 4.5023e-09 | 5.4973e-09 | 1.5712e-10 | 7.1129e-09 | 5.7175e-09 | 2.8923e-10 | 7.6721e-10 | 3.2921e-10 | 1.7704e-11 | 292482.5
382506.156 | 4.5281e-09 | 5.4844e-09 | 1.5643e-10 | 7.0375e-09 | 5.6111e-09 | 2.8532e-10 | 7.7225e-10 | 3.2542e-10 | 1.7776e-11 | 292494.687
382518.313 | 4.5661e-09 | 5.4979e-09 | 1.555e-10 | 7.1061e-09 | 5.6516e-09 | 2.8872e-10 | 7.6826e-10 | 3.2452e-10 | 1.7509e-11 | 292506.844
382530.469 | 4.5545e-09 | 5.5032e-09 | 1.5488e-10 | 7.1352e-09 | 5.7183e-09 | 2.8911e-10 | 7.6951e-10 | 3.2234e-10 | 1.7756e-11 | 292519
382542.656 | 4.5092e-09 | 5.5533e-09 | 1.564e-10 | 7.0981e-09 | 5.7094e-09 | 2.8851e-10 | 7.7024e-10 | 3.2785e-10 | 1.7814e-11 | 292531.187
382554.813 | 4.5716e-09 | 5.5138e-09 | 1.5699e-10 | 7.0338e-09 | 5.7652e-09 | 2.8719e-10 | 7.6662e-10 | 3.2458e-10 | 1.768e-11 | 292543.344
382566.969 | 4.5594e-09 | 5.4852e-09 | 1.5614e-10 | 7.1493e-09 | 5.7271e-09 | 2.837e-10 | 7.6233e-10 | 3.2686e-10 | 1.7739e-11 | 292555.5
382579.156 | 4.5165e-09 | 5.4733e-09 | 1.561e-10 | 7.0297e-09 | 5.7029e-09 | 2.8574e-10 | 7.6262e-10 | 3.279e-10 | 1.7812e-11 | 292567.687
382591.313 | 4.5245e-09 | 5.539e-09 | 1.556e-10 | 7.0652e-09 | 5.6808e-09 | 2.8818e-10 | 7.6919e-10 | 3.2543e-10 | 1.7399e-11 | 292579.844
382603.469 | 4.5628e-09 | 5.5425e-09 | 1.55e-10 | 7.1265e-09 | 5.7022e-09 | 2.8743e-10 | 7.734e-10 | 3.3069e-10 | 1.7517e-11 | 292592
382615.656 | 4.5803e-09 | 5.4899e-09 | 1.5619e-10 | 7.0858e-09 | 5.7528e-09 | 2.9037e-10 | 7.8132e-10 | 3.2486e-10 | 1.7645e-11 | 292604.187
382627.813 | 4.5767e-09 | 5.4728e-09 | 1.5671e-10 | 7.1703e-09 | 5.7881e-09 | 2.8533e-10 | 7.6934e-10 | 3.287e-10 | 1.7628e-11 | 292616.344
382639.969 | 4.5291e-09 | 5.4715e-09 | 1.5613e-10 | 7.0938e-09 | 5.7185e-09 | 2.8959e-10 | 7.73e-10 | 3.2725e-10 | 1.7736e-11 | 292628.5
382652.156 | 4.5579e-09 | 5.5406e-09 | 1.5498e-10 | 7.0721e-09 | 5.671e-09 | 2.8779e-10 | 7.7214e-10 | 3.26e-10 | 1.7595e-11 | 292640.687
382664.313 | 4.58e-09 | 5.5343e-09 | 1.5703e-10 | 7.0585e-09 | 5.6965e-09 | 2.8821e-10 | 7.7062e-10 | 3.2842e-10 | 1.747e-11 | 292652.844
382676.469 | 4.5456e-09 | 5.4398e-09 | 1.5725e-10 | 7.1124e-09 | 5.7022e-09 | 2.8817e-10 | 7.65e-10 | 3.242e-10 | 1.753e-11 | 292665
382688.656 | 4.5598e-09 | 5.5242e-09 | 1.5551e-10 | 7.0632e-09 | 5.7738e-09 | 2.8888e-10 | 7.694e-10 | 3.2228e-10 | 1.7728e-11 | 292677.187
382700.813 | 4.5095e-09 | 5.5177e-09 | 1.5576e-10 | 7.1075e-09 | 5.6802e-09 | 2.868e-10 | 7.6179e-10 | 3.268e-10 | 1.7704e-11 | 292689.344
382713 | 4.5668e-09 | 5.4767e-09 | 1.5569e-10 | 6.9728e-09 | 5.7578e-09 | 2.8665e-10 | 7.6695e-10 | 3.2785e-10 | 1.759e-11 | 292701.531
382725.156 | 4.556e-09 | 5.5293e-09 | 1.5631e-10 | 7.0818e-09 | 5.6587e-09 | 2.8673e-10 | 7.7067e-10 | 3.265e-10 | 1.7398e-11 | 292713.687
382737.313 | 4.4941e-09 | 5.4916e-09 | 1.5538e-10 | 7.1012e-09 | 5.7071e-09 | 2.8373e-10 | 7.6636e-10 | 3.3006e-10 | 1.7462e-11 | 292725.844
382749.5 | 4.4695e-09 | 5.4872e-09 | 1.5559e-10 | 7.037e-09 | 5.6665e-09 | 2.8481e-10 | 7.663e-10 | 3.2557e-10 | 1.7712e-11 | 292738.031
382761.656 | 4.5564e-09 | 5.4745e-09 | 1.5572e-10 | 7.0797e-09 | 5.6879e-09 | 2.8647e-10 | 7.6507e-10 | 3.27e-10 | 1.7696e-11 | 292750.187
382773.813 | 4.5457e-09 | 5.4525e-09 | 1.5619e-10 | 7.0119e-09 | 5.6724e-09 | 2.8719e-10 | 7.6862e-10 | 3.2829e-10 | 1.7333e-11 | 292762.344
382786 | 4.4802e-09 | 5.4799e-09 | 1.5466e-10 | 7.1206e-09 | 5.7394e-09 | 2.8417e-10 | 7.6537e-10 | 3.2815e-10 | 1.7434e-11 | 292774.531
382798.156 | 4.4953e-09 | 5.4967e-09 | 1.5565e-10 | 7.0813e-09 | 5.7078e-09 | 2.8533e-10 | 7.6072e-10 | 3.2535e-10 | 1.744e-11 | 292786.687
382810.313 | 4.5421e-09 | 5.4166e-09 | 1.562e-10 | 7.0767e-09 | 5.7044e-09 | 2.8641e-10 | 7.6794e-10 | 3.2784e-10 | 1.7492e-11 | 292798.844
382822.5 | 4.5203e-09 | 5.4639e-09 | 1.5494e-10 | 7.149e-09 | 5.6489e-09 | 2.8415e-10 | 7.6474e-10 | 3.2483e-10 | 1.7704e-11 | 292811.031
382834.656 | 4.5628e-09 | 5.4531e-09 | 1.565e-10 | 7.0827e-09 | 5.661e-09 | 2.8612e-10 | 7.6162e-10 | 3.2902e-10 | 1.7666e-11 | 292823.187
382846.813 | 4.5089e-09 | 5.5109e-09 | 1.5604e-10 | 7.0876e-09 | 5.7342e-09 | 2.8729e-10 | 7.7065e-10 | 3.2365e-10 | 1.7719e-11 | 292835.344
382859 | 4.5054e-09 | 5.5446e-09 | 1.5625e-10 | 7.1233e-09 | 5.6504e-09 | 2.8455e-10 | 7.6503e-10 | 3.2791e-10 | 1.7708e-11 | 292847.531
382871.156 | 4.5295e-09 | 5.4881e-09 | 1.5473e-10 | 7.0032e-09 | 5.7147e-09 | 2.8587e-10 | 7.6672e-10 | 3.2455e-10 | 1.7675e-11 | 292859.687
382883.313 | 4.4991e-09 | 5.4902e-09 | 1.5605e-10 | 7.0957e-09 | 5.6384e-09 | 2.8666e-10 | 7.6681e-10 | 3.2765e-10 | 1.7504e-11 | 292871.844
382895.5 | 4.5494e-09 | 5.4602e-09 | 1.536e-10 | 7.0544e-09 | 5.7232e-09 | 2.8553e-10 | 7.7074e-10 | 3.258e-10 | 1.7541e-11 | 292884.031
382907.656 | 4.4922e-09 | 5.4565e-09 | 1.546e-10 | 7.0107e-09 | 5.6509e-09 | 2.8502e-10 | 7.6579e-10 | 3.2123e-10 | 1.7559e-11 | 292896.187
382919.813 | 4.5037e-09 | 5.426e-09 | 1.5377e-10 | 7.0372e-09 | 5.671e-09 | 2.8835e-10 | 7.6489e-10 | 3.256e-10 | 1.7342e-11 | 292908.344
382932 | 4.4866e-09 | 5.4455e-09 | 1.5678e-10 | 7.0244e-09 | 5.6583e-09 | 2.8779e-10 | 7.6273e-10 | 3.2671e-10 | 1.7468e-11 | 292920.531
382944.156 | 4.5049e-09 | 5.513e-09 | 1.5601e-10 | 7.0866e-09 | 5.7207e-09 | 2.8541e-10 | 7.642e-10 | 3.2703e-10 | 1.7604e-11 | 292932.687
382956.313 | 4.5539e-09 | 5.4809e-09 | 1.5746e-10 | 7.108e-09 | 5.687e-09 | 2.8565e-10 | 7.6347e-10 | 3.2559e-10 | 1.7486e-11 | 292944.844
382968.5 | 4.4193e-09 | 5.4677e-09 | 1.5459e-10 | 7.039e-09 | 5.6563e-09 | 2.8428e-10 | 7.5478e-10 | 3.2496e-10 | 1.768e-11 | 292957.031
382980.656 | 4.4998e-09 | 5.4826e-09 | 1.5384e-10 | 7.0691e-09 | 5.679e-09 | 2.858e-10 | 7.6803e-10 | 3.26e-10 | 1.7411e-11 | 292969.187
382992.813 | 4.4858e-09 | 5.4844e-09 | 1.5444e-10 | 7.0703e-09 | 5.6857e-09 | 2.8691e-10 | 7.703e-10 | 3.2657e-10 | 1.7677e-11 | 292981.344
383005 | 4.5432e-09 | 5.4619e-09 | 1.5487e-10 | 7.0412e-09 | 5.6488e-09 | 2.8651e-10 | 7.7291e-10 | 3.2416e-10 | 1.7624e-11 | 292993.531
383017.156 | 4.5619e-09 | 5.4444e-09 | 1.5601e-10 | 7.1787e-09 | 5.7154e-09 | 2.8593e-10 | 7.5983e-10 | 3.2502e-10 | 1.7435e-11 | 293005.687
383029.313 | 4.4379e-09 | 5.4243e-09 | 1.5449e-10 | 7.1044e-09 | 5.7122e-09 | 2.8663e-10 | 7.6319e-10 | 3.2419e-10 | 1.7598e-11 | 293017.844
383041.5 | 4.5301e-09 | 5.5538e-09 | 1.5538e-10 | 7.0375e-09 | 5.6487e-09 | 2.9015e-10 | 7.656e-10 | 3.2392e-10 | 1.7578e-11 | 293030.031
383053.656 | 4.514e-09 | 5.4542e-09 | 1.552e-10 | 7.0267e-09 | 5.7024e-09 | 2.867e-10 | 7.5847e-10 | 3.2264e-10 | 1.7412e-11 | 293042.187
383065.813 | 4.5125e-09 | 5.4966e-09 | 1.5645e-10 | 7.0245e-09 | 5.6061e-09 | 2.8643e-10 | 7.7413e-10 | 3.243e-10 | 1.7551e-11 | 293054.344
383078 | 4.4941e-09 | 5.5172e-09 | 1.5425e-10 | 7.0654e-09 | 5.6819e-09 | 2.8207e-10 | 7.6283e-10 | 3.3007e-10 | 1.7617e-11 | 293066.531
383090.156 | 4.5159e-09 | 5.4357e-09 | 1.5452e-10 | 7.1612e-09 | 5.7505e-09 | 2.9068e-10 | 7.59e-10 | 3.26e-10 | 1.7602e-11 | 293078.687
383102.344 | 4.5472e-09 | 5.4656e-09 | 1.5563e-10 | 7.0027e-09 | 5.7013e-09 | 2.8266e-10 | 7.6622e-10 | 3.252e-10 | 1.7551e-11 | 293090.875
383114.5 | 4.5444e-09 | 5.4542e-09 | 1.5503e-10 | 7.0059e-09 | 5.6669e-09 | 2.8426e-10 | 7.732e-10 | 3.2679e-10 | 1.7413e-11 | 293103.031
383126.656 | 4.528e-09 | 5.4748e-09 | 1.5414e-10 | 7.035e-09 | 5.6712e-09 | 2.8616e-10 | 7.6317e-10 | 3.2292e-10 | 1.7269e-11 | 293115.187
383138.844 | 4.5089e-09 | 5.4811e-09 | 1.5487e-10 | 7.0606e-09 | 5.6705e-09 | 2.8397e-10 | 7.6125e-10 | 3.2688e-10 | 1.7406e-11 | 293127.375
383151 | 4.5751e-09 | 5.4767e-09 | 1.5418e-10 | 7.0797e-09 | 5.7061e-09 | 2.8337e-10 | 7.8021e-10 | 3.2316e-10 | 1.7444e-11 | 293139.531
383163.156 | 4.4777e-09 | 5.4277e-09 | 1.5483e-10 | 7.0409e-09 | 5.6739e-09 | 2.8717e-10 | 7.675e-10 | 3.2643e-10 | 1.736e-11 | 293151.687
383175.344 | 4.5084e-09 | 5.4664e-09 | 1.5387e-10 | 7.059e-09 | 5.6392e-09 | 2.8222e-10 | 7.6774e-10 | 3.2603e-10 | 1.756e-11 | 293163.875
383187.5 | 4.484e-09 | 5.4257e-09 | 1.5508e-10 | 7.075e-09 | 5.5767e-09 | 2.8495e-10 | 7.6441e-10 | 3.2349e-10 | 1.7249e-11 | 293176.031
383199.656 | 4.4756e-09 | 5.4431e-09 | 1.5537e-10 | 7.0736e-09 | 5.6328e-09 | 2.8378e-10 | 7.6745e-10 | 3.2757e-10 | 1.7557e-11 | 293188.187
383211.844 | 4.5114e-09 | 5.4509e-09 | 1.558e-10 | 7.0847e-09 | 5.6255e-09 | 2.8222e-10 | 7.5563e-10 | 3.259e-10 | 1.7409e-11 | 293200.375
383224 | 4.4615e-09 | 5.4879e-09 | 1.5553e-10 | 7.0465e-09 | 5.6692e-09 | 2.836e-10 | 7.6324e-10 | 3.2624e-10 | 1.7338e-11 | 293212.531
383236.156 | 4.4788e-09 | 5.4257e-09 | 1.573e-10 | 7.1813e-09 | 5.5627e-09 | 2.8405e-10 | 7.7033e-10 | 3.3118e-10 | 1.7611e-11 | 293224.687
383248.344 | 4.4919e-09 | 5.442e-09 | 1.5538e-10 | 6.9743e-09 | 5.6591e-09 | 2.8498e-10 | 7.6345e-10 | 3.2631e-10 | 1.7507e-11 | 293236.875
383260.5 | 4.52e-09 | 5.4404e-09 | 1.5474e-10 | 7.0895e-09 | 5.6876e-09 | 2.8917e-10 | 7.5814e-10 | 3.2506e-10 | 1.7423e-11 | 293249.031
383272.656 | 4.5309e-09 | 5.413e-09 | 1.5566e-10 | 7.0943e-09 | 5.7363e-09 | 2.8281e-10 | 7.6667e-10 | 3.276e-10 | 1.7601e-11 | 293261.187
383284.844 | 4.4631e-09 | 5.4587e-09 | 1.5417e-10 | 7.1148e-09 | 5.5788e-09 | 2.8461e-10 | 7.7041e-10 | 3.2607e-10 | 1.742e-11 | 293273.375
383297 | 4.4647e-09 | 5.4272e-09 | 1.5613e-10 | 7.0041e-09 | 5.6377e-09 | 2.8537e-10 | 7.623e-10 | 3.237e-10 | 1.743e-11 | 293285.531
383309.156 | 4.5285e-09 | 5.4728e-09 | 1.5741e-10 | 7.0852e-09 | 5.6234e-09 | 2.8676e-10 | 7.661e-10 | 3.2571e-10 | 1.7673e-11 | 293297.687
383321.344 | 4.5203e-09 | 5.4661e-09 | 1.5571e-10 | 7.1168e-09 | 5.6773e-09 | 2.8697e-10 | 7.7795e-10 | 3.2644e-10 | 1.7548e-11 | 293309.875
383333.5 | 4.5236e-09 | 5.4673e-09 | 1.5637e-10 | 7.0585e-09 | 5.6843e-09 | 2.8535e-10 | 7.6144e-10 | 3.2471e-10 | 1.7695e-11 | 293322.031
383345.656 | 4.5049e-09 | 5.459e-09 | 1.542e-10 | 7.1323e-09 | 5.673e-09 | 2.8353e-10 | 7.7218e-10 | 3.2458e-10 | 1.7434e-11 | 293334.187
383357.844 | 4.516e-09 | 5.4709e-09 | 1.5552e-10 | 7.1096e-09 | 5.6686e-09 | 2.8639e-10 | 7.6557e-10 | 3.294e-10 | 1.7392e-11 | 293346.375
383370 | 4.5432e-09 | 5.4921e-09 | 1.5669e-10 | 7.056e-09 | 5.6845e-09 | 2.8688e-10 | 7.6807e-10 | 3.2664e-10 | 1.7586e-11 | 293358.531
383382.156 | 4.544e-09 | 5.4681e-09 | 1.5569e-10 | 7.103e-09 | 5.6196e-09 | 2.8476e-10 | 7.7737e-10 | 3.3283e-10 | 1.7666e-11 | 293370.687
383394.344 | 4.4994e-09 | 5.4723e-09 | 1.5626e-10 | 7.1497e-09 | 5.7225e-09 | 2.8814e-10 | 7.6602e-10 | 3.3137e-10 | 1.7569e-11 | 293382.875
383406.5 | 4.5402e-09 | 5.5396e-09 | 1.5711e-10 | 7.1147e-09 | 5.7294e-09 | 2.8789e-10 | 7.7378e-10 | 3.2897e-10 | 1.7702e-11 | 293395.031
383418.656 | 4.5594e-09 | 5.5438e-09 | 1.5711e-10 | 7.1289e-09 | 5.7085e-09 | 2.8806e-10 | 7.7741e-10 | 3.2462e-10 | 1.7582e-11 | 293407.187
383430.844 | 4.5364e-09 | 5.4928e-09 | 1.5768e-10 | 7.1891e-09 | 5.6745e-09 | 2.8686e-10 | 7.6567e-10 | 3.2706e-10 | 1.7521e-11 | 293419.375
383443 | 4.5176e-09 | 5.4452e-09 | 1.5822e-10 | 7.1598e-09 | 5.7046e-09 | 2.8745e-10 | 7.7049e-10 | 3.291e-10 | 1.7655e-11 | 293431.531
383455.188 | 4.5105e-09 | 5.5489e-09 | 1.5598e-10 | 7.1616e-09 | 5.7226e-09 | 2.874e-10 | 7.7302e-10 | 3.3181e-10 | 1.768e-11 | 293443.719
383467.344 | 4.5363e-09 | 5.4525e-09 | 1.5714e-10 | 7.1475e-09 | 5.6966e-09 | 2.8725e-10 | 7.7783e-10 | 3.2749e-10 | 1.7694e-11 | 293455.875
383479.5 | 4.5202e-09 | 5.5471e-09 | 1.5634e-10 | 7.1412e-09 | 5.7073e-09 | 2.8825e-10 | 7.7018e-10 | 3.2551e-10 | 1.7572e-11 | 293468.031
383491.688 | 4.5164e-09 | 5.4339e-09 | 1.5537e-10 | 7.1282e-09 | 5.6447e-09 | 2.8604e-10 | 7.6523e-10 | 3.3049e-10 | 1.7299e-11 | 293480.219
383503.844 | 4.5311e-09 | 5.5078e-09 | 1.5653e-10 | 7.1144e-09 | 5.7315e-09 | 2.8832e-10 | 7.6949e-10 | 3.3011e-10 | 1.7694e-11 | 293492.375
383516 | 4.5596e-09 | 5.4792e-09 | 1.5801e-10 | 7.094e-09 | 5.6654e-09 | 2.8982e-10 | 7.7594e-10 | 3.311e-10 | 1.7555e-11 | 293504.531
383528.188 | 4.5038e-09 | 5.4669e-09 | 1.5596e-10 | 7.1881e-09 | 5.6175e-09 | 2.8554e-10 | 7.7248e-10 | 3.2847e-10 | 1.7469e-11 | 293516.719
383540.344 | 4.543e-09 | 5.5144e-09 | 1.5522e-10 | 7.1472e-09 | 5.7511e-09 | 2.864e-10 | 7.7254e-10 | 3.2431e-10 | 1.7531e-11 | 293528.875
383552.5 | 4.5654e-09 | 5.6099e-09 | 1.575e-10 | 7.1587e-09 | 5.748e-09 | 2.8556e-10 | 7.7156e-10 | 3.2673e-10 | 1.7434e-11 | 293541.031
383564.688 | 4.4761e-09 | 5.5271e-09 | 1.5642e-10 | 7.2428e-09 | 5.6912e-09 | 2.8714e-10 | 7.7201e-10 | 3.2762e-10 | 1.7589e-11 | 293553.219
383576.844 | 4.5629e-09 | 5.38e-09 | 1.5406e-10 | 7.138e-09 | 5.6461e-09 | 2.8216e-10 | 7.6786e-10 | 3.2857e-10 | 1.7362e-11 | 293565.375
383589 | 4.5247e-09 | 5.484e-09 | 1.5576e-10 | 7.1186e-09 | 5.6462e-09 | 2.8644e-10 | 7.6984e-10 | 3.2815e-10 | 1.7547e-11 | 293577.531
383601.188 | 4.525e-09 | 5.4849e-09 | 1.5399e-10 | 7.1808e-09 | 5.6635e-09 | 2.9092e-10 | 7.6935e-10 | 3.2792e-10 | 1.7753e-11 | 293589.719
383613.344 | 4.5768e-09 | 5.4823e-09 | 1.546e-10 | 7.1729e-09 | 5.6897e-09 | 2.8809e-10 | 7.7092e-10 | 3.3131e-10 | 1.7574e-11 | 293601.875
383625.5 | 4.5121e-09 | 5.5144e-09 | 1.5627e-10 | 7.1417e-09 | 5.6671e-09 | 2.8712e-10 | 7.6637e-10 | 3.3148e-10 | 1.7508e-11 | 293614.031
383637.688 | 4.5189e-09 | 5.4968e-09 | 1.5845e-10 | 7.1696e-09 | 5.6663e-09 | 2.8607e-10 | 7.7198e-10 | 3.2866e-10 | 1.7798e-11 | 293626.219
383649.844 | 4.5386e-09 | 5.519e-09 | 1.5648e-10 | 7.1439e-09 | 5.6743e-09 | 2.874e-10 | 7.7252e-10 | 3.311e-10 | 1.7494e-11 | 293638.375
383662 | 4.5428e-09 | 5.4177e-09 | 1.5646e-10 | 7.1581e-09 | 5.6361e-09 | 2.8677e-10 | 7.6715e-10 | 3.2915e-10 | 1.7491e-11 | 293650.531
383674.188 | 4.5355e-09 | 5.5104e-09 | 1.5645e-10 | 7.1526e-09 | 5.7025e-09 | 2.8325e-10 | 7.7476e-10 | 3.2858e-10 | 1.769e-11 | 293662.719
383686.344 | 4.5132e-09 | 5.5056e-09 | 1.5554e-10 | 7.1298e-09 | 5.699e-09 | 2.8334e-10 | 7.6945e-10 | 3.2984e-10 | 1.7519e-11 | 293674.875
383698.5 | 4.5147e-09 | 5.474e-09 | 1.5736e-10 | 7.1265e-09 | 5.6662e-09 | 2.8883e-10 | 7.7908e-10 | 3.2832e-10 | 1.765e-11 | 293687.031
383710.688 | 4.5551e-09 | 5.5248e-09 | 1.5684e-10 | 7.1373e-09 | 5.6787e-09 | 2.8503e-10 | 7.7807e-10 | 3.3057e-10 | 1.7271e-11 | 293699.219
383722.844 | 4.5237e-09 | 5.5346e-09 | 1.5578e-10 | 7.3162e-09 | 5.6999e-09 | 2.8703e-10 | 7.6812e-10 | 3.308e-10 | 1.7622e-11 | 293711.375
383735 | 4.6004e-09 | 5.4615e-09 | 1.5575e-10 | 7.0736e-09 | 5.6745e-09 | 2.8401e-10 | 7.7265e-10 | 3.3005e-10 | 1.7573e-11 | 293723.531
383747.188 | 4.5425e-09 | 5.4362e-09 | 1.5714e-10 | 7.1389e-09 | 5.6903e-09 | 2.8461e-10 | 7.7501e-10 | 3.2882e-10 | 1.7509e-11 | 293735.719
383759.344 | 4.5124e-09 | 5.5331e-09 | 1.57e-10 | 7.1387e-09 | 5.6867e-09 | 2.8797e-10 | 7.7026e-10 | 3.3037e-10 | 1.7741e-11 | 293747.875
383771.5 | 4.5474e-09 | 5.508e-09 | 1.5607e-10 | 7.2014e-09 | 5.788e-09 | 2.8783e-10 | 7.7208e-10 | 3.2992e-10 | 1.7741e-11 | 293760.031
383783.688 | 4.5496e-09 | 5.5177e-09 | 1.568e-10 | 7.1083e-09 | 5.6557e-09 | 2.8537e-10 | 7.7772e-10 | 3.3336e-10 | 1.7603e-11 | 293772.219
383795.844 | 4.6077e-09 | 5.5289e-09 | 1.5674e-10 | 7.1458e-09 | 5.7122e-09 | 2.8909e-10 | 7.839e-10 | 3.3004e-10 | 1.7752e-11 | 293784.375
383808 | 4.5976e-09 | 5.4848e-09 | 1.5627e-10 | 7.155e-09 | 5.6753e-09 | 2.8654e-10 | 7.7496e-10 | 3.3125e-10 | 1.7582e-11 | 293796.531
383820.188 | 4.5704e-09 | 5.4965e-09 | 1.5564e-10 | 7.2023e-09 | 5.712e-09 | 2.8754e-10 | 7.8026e-10 | 3.3055e-10 | 1.7522e-11 | 293808.719
383832.344 | 4.535e-09 | 5.5207e-09 | 1.5788e-10 | 7.2055e-09 | 5.7202e-09 | 2.8768e-10 | 7.7577e-10 | 3.3058e-10 | 1.7726e-11 | 293820.875
383844.531 | 4.544e-09 | 5.5108e-09 | 1.5758e-10 | 7.2198e-09 | 5.6842e-09 | 2.9046e-10 | 7.8417e-10 | 3.3198e-10 | 1.7878e-11 | 293833.062
383856.688 | 4.4965e-09 | 5.5278e-09 | 1.5805e-10 | 7.1319e-09 | 5.7479e-09 | 2.8913e-10 | 7.81e-10 | 3.337e-10 | 1.7622e-11 | 293845.219
383868.844 | 4.5617e-09 | 5.5426e-09 | 1.559e-10 | 7.2783e-09 | 5.7106e-09 | 2.9205e-10 | 7.763e-10 | 3.3318e-10 | 1.767e-11 | 293857.375
383881.031 | 4.5347e-09 | 5.5137e-09 | 1.585e-10 | 7.261e-09 | 5.7559e-09 | 2.8784e-10 | 7.8226e-10 | 3.295e-10 | 1.7731e-11 | 293869.562
383893.188 | 4.567e-09 | 5.5342e-09 | 1.5902e-10 | 7.2068e-09 | 5.6982e-09 | 2.8817e-10 | 7.8549e-10 | 3.3481e-10 | 1.7513e-11 | 293881.719
383905.344 | 4.5861e-09 | 5.5282e-09 | 1.577e-10 | 7.2053e-09 | 5.7343e-09 | 2.9188e-10 | 7.7478e-10 | 3.3167e-10 | 1.7666e-11 | 293893.875
383917.531 | 4.5263e-09 | 5.415e-09 | 1.5738e-10 | 7.1877e-09 | 5.7525e-09 | 2.865e-10 | 7.8083e-10 | 3.339e-10 | 1.7743e-11 | 293906.062
383929.688 | 4.5448e-09 | 5.4981e-09 | 1.578e-10 | 7.1458e-09 | 5.7184e-09 | 2.8735e-10 | 7.7483e-10 | 3.334e-10 | 1.7622e-11 | 293918.219
383941.844 | 4.5427e-09 | 5.4441e-09 | 1.5766e-10 | 7.1759e-09 | 5.6703e-09 | 2.8933e-10 | 7.7486e-10 | 3.3155e-10 | 1.7503e-11 | 293930.375
383954.031 | 4.5251e-09 | 5.5163e-09 | 1.5745e-10 | 7.1617e-09 | 5.7313e-09 | 2.8962e-10 | 7.7644e-10 | 3.3426e-10 | 1.7638e-11 | 293942.562
383966.188 | 4.5812e-09 | 5.5918e-09 | 1.5771e-10 | 7.1872e-09 | 5.7404e-09 | 2.8725e-10 | 7.7664e-10 | 3.2992e-10 | 1.7595e-11 | 293954.719
383978.344 | 4.5483e-09 | 5.4955e-09 | 1.5927e-10 | 7.2333e-09 | 5.736e-09 | 2.8744e-10 | 7.7236e-10 | 3.3302e-10 | 1.7646e-11 | 293966.875
383990.531 | 4.5045e-09 | 5.5122e-09 | 1.5883e-10 | 7.238e-09 | 5.7466e-09 | 2.8972e-10 | 7.8161e-10 | 3.3067e-10 | 1.7494e-11 | 293979.062
384002.688 | 4.5325e-09 | 5.538e-09 | 1.5833e-10 | 7.2373e-09 | 5.6595e-09 | 2.904e-10 | 7.8309e-10 | 3.3298e-10 | 1.7771e-11 | 293991.219
384014.844 | 4.5477e-09 | 5.5351e-09 | 1.58e-10 | 7.1934e-09 | 5.6882e-09 | 2.8943e-10 | 7.7375e-10 | 3.3161e-10 | 1.7826e-11 | 294003.375
384027.031 | 4.4907e-09 | 5.5104e-09 | 1.5776e-10 | 7.1427e-09 | 5.7367e-09 | 2.887e-10 | 7.7714e-10 | 3.2988e-10 | 1.7586e-11 | 294015.562
384039.188 | 4.5732e-09 | 5.5466e-09 | 1.5515e-10 | 7.1737e-09 | 5.6699e-09 | 2.8679e-10 | 7.7714e-10 | 3.2956e-10 | 1.7598e-11 | 294027.719
384051.344 | 4.5018e-09 | 5.5007e-09 | 1.5757e-10 | 7.1594e-09 | 5.6819e-09 | 2.8439e-10 | 7.8508e-10 | 3.3172e-10 | 1.7759e-11 | 294039.875
384063.531 | 4.5464e-09 | 5.5281e-09 | 1.5761e-10 | 7.1817e-09 | 5.7051e-09 | 2.8867e-10 | 7.8265e-10 | 3.3073e-10 | 1.7783e-11 | 294052.062
384075.688 | 4.5467e-09 | 5.4911e-09 | 1.5738e-10 | 7.1164e-09 | 5.6783e-09 | 2.8969e-10 | 7.8664e-10 | 3.339e-10 | 1.7756e-11 | 294064.219
384087.844 | 4.5882e-09 | 5.5461e-09 | 1.5786e-10 | 7.1467e-09 | 5.6507e-09 | 2.8594e-10 | 7.7171e-10 | 3.2998e-10 | 1.7629e-11 | 294076.375
384100.031 | 4.5665e-09 | 5.4911e-09 | 1.5638e-10 | 7.1229e-09 | 5.6994e-09 | 2.8712e-10 | 7.7435e-10 | 3.3115e-10 | 1.7508e-11 | 294088.562
384112.188 | 4.4875e-09 | 5.4828e-09 | 1.5675e-10 | 7.1084e-09 | 5.6739e-09 | 2.8596e-10 | 7.6712e-10 | 3.2832e-10 | 1.7528e-11 | 294100.719
384124.344 | 4.4542e-09 | 5.4164e-09 | 1.56e-10 | 7.1597e-09 | 5.6537e-09 | 2.8618e-10 | 7.7874e-10 | 3.2747e-10 | 1.7493e-11 | 294112.875
384136.531 | 4.5189e-09 | 5.491e-09 | 1.5782e-10 | 7.1484e-09 | 5.6003e-09 | 2.8836e-10 | 7.7248e-10 | 3.3085e-10 | 1.7632e-11 | 294125.062
384148.688 | 4.5284e-09 | 5.4731e-09 | 1.5641e-10 | 7.1803e-09 | 5.6929e-09 | 2.8471e-10 | 7.7621e-10 | 3.3078e-10 | 1.7351e-11 | 294137.219
384160.844 | 4.5233e-09 | 5.4652e-09 | 1.5739e-10 | 7.1267e-09 | 5.7221e-09 | 2.8643e-10 | 7.7574e-10 | 3.3192e-10 | 1.7664e-11 | 294149.375
384173.031 | 4.5758e-09 | 5.4502e-09 | 1.5684e-10 | 7.1221e-09 | 5.7114e-09 | 2.833e-10 | 7.7171e-10 | 3.3301e-10 | 1.7814e-11 | 294161.562
384185.188 | 4.596e-09 | 5.4858e-09 | 1.5831e-10 | 7.1617e-09 | 5.6715e-09 | 2.9062e-10 | 7.8105e-10 | 3.2705e-10 | 1.7432e-11 | 294173.719
384197.344 | 4.5598e-09 | 5.4947e-09 | 1.5706e-10 | 7.1101e-09 | 5.663e-09 | 2.8466e-10 | 7.6484e-10 | 3.3009e-10 | 1.758e-11 | 294185.875
384209.531 | 4.537e-09 | 5.4996e-09 | 1.5776e-10 | 7.1706e-09 | 5.6508e-09 | 2.8748e-10 | 7.7011e-10 | 3.2987e-10 | 1.7829e-11 | 294198.062
384221.688 | 4.4686e-09 | 5.4411e-09 | 1.5749e-10 | 7.1205e-09 | 5.6033e-09 | 2.842e-10 | 7.7717e-10 | 3.2664e-10 | 1.7525e-11 | 294210.219
384233.875 | 4.5224e-09 | 5.4663e-09 | 1.5768e-10 | 7.1856e-09 | 5.6365e-09 | 2.8607e-10 | 7.7783e-10 | 3.3234e-10 | 1.752e-11 | 294222.406
384246.031 | 4.5737e-09 | 5.4401e-09 | 1.5532e-10 | 7.1996e-09 | 5.6335e-09 | 2.8603e-10 | 7.7558e-10 | 3.2873e-10 | 1.7637e-11 | 294234.562
384258.188 | 4.4925e-09 | 5.4807e-09 | 1.5711e-10 | 7.2007e-09 | 5.6701e-09 | 2.8411e-10 | 7.6543e-10 | 3.2879e-10 | 1.781e-11 | 294246.719
384270.375 | 4.5074e-09 | 5.471e-09 | 1.5702e-10 | 7.0637e-09 | 5.6695e-09 | 2.8498e-10 | 7.7451e-10 | 3.2898e-10 | 1.7351e-11 | 294258.906
384282.531 | 4.4486e-09 | 5.4398e-09 | 1.5655e-10 | 7.0967e-09 | 5.7176e-09 | 2.884e-10 | 7.652e-10 | 3.2913e-10 | 1.7687e-11 | 294271.062
384294.688 | 4.5453e-09 | 5.4706e-09 | 1.5641e-10 | 7.1095e-09 | 5.6961e-09 | 2.8523e-10 | 7.7272e-10 | 3.2576e-10 | 1.7454e-11 | 294283.219
384306.875 | 4.4798e-09 | 5.4608e-09 | 1.5514e-10 | 7.1999e-09 | 5.6837e-09 | 2.8738e-10 | 7.7503e-10 | 3.268e-10 | 1.7536e-11 | 294295.406
384319.031 | 4.5431e-09 | 5.4437e-09 | 1.574e-10 | 7.1154e-09 | 5.6463e-09 | 2.871e-10 | 7.7885e-10 | 3.287e-10 | 1.7524e-11 | 294307.562
384331.188 | 4.5026e-09 | 5.4416e-09 | 1.5538e-10 | 7.1421e-09 | 5.6256e-09 | 2.8511e-10 | 7.7544e-10 | 3.296e-10 | 1.7337e-11 | 294319.719
384343.375 | 4.4901e-09 | 5.4508e-09 | 1.5561e-10 | 7.1754e-09 | 5.6689e-09 | 2.8229e-10 | 7.6629e-10 | 3.3138e-10 | 1.7753e-11 | 294331.906
384355.531 | 4.5612e-09 | 5.4765e-09 | 1.5637e-10 | 7.1965e-09 | 5.6308e-09 | 2.8584e-10 | 7.7911e-10 | 3.2509e-10 | 1.7248e-11 | 294344.062
384367.688 | 4.4836e-09 | 5.4339e-09 | 1.5516e-10 | 7.1668e-09 | 5.6282e-09 | 2.8274e-10 | 7.6833e-10 | 3.3002e-10 | 1.754e-11 | 294356.219
384379.875 | 4.5219e-09 | 5.4443e-09 | 1.5638e-10 | 7.1767e-09 | 5.6932e-09 | 2.8722e-10 | 7.7632e-10 | 3.2883e-10 | 1.7506e-11 | 294368.406
384392.031 | 4.5134e-09 | 5.4565e-09 | 1.5655e-10 | 7.1408e-09 | 5.6319e-09 | 2.8528e-10 | 7.6909e-10 | 3.3041e-10 | 1.7658e-11 | 294380.562
384404.188 | 4.5194e-09 | 5.4916e-09 | 1.5678e-10 | 7.1183e-09 | 5.6789e-09 | 2.8856e-10 | 7.7411e-10 | 3.2947e-10 | 1.7431e-11 | 294392.719
384416.375 | 4.4898e-09 | 5.4514e-09 | 1.5677e-10 | 7.0622e-09 | 5.6671e-09 | 2.8416e-10 | 7.6991e-10 | 3.2374e-10 | 1.7449e-11 | 294404.906
384428.531 | 4.5082e-09 | 5.4553e-09 | 1.5584e-10 | 7.1991e-09 | 5.6305e-09 | 2.866e-10 | 7.7738e-10 | 3.28e-10 | 1.7425e-11 | 294417.062
384440.688 | 4.5439e-09 | 5.4514e-09 | 1.5372e-10 | 7.0836e-09 | 5.6753e-09 | 2.9032e-10 | 7.7258e-10 | 3.2708e-10 | 1.733e-11 | 294429.219
384452.875 | 4.5288e-09 | 5.4702e-09 | 1.5602e-10 | 7.1455e-09 | 5.6701e-09 | 2.8407e-10 | 7.5447e-10 | 3.2379e-10 | 1.7292e-11 | 294441.406
384465.031 | 4.4983e-09 | 5.4195e-09 | 1.5565e-10 | 7.0139e-09 | 5.6342e-09 | 2.853e-10 | 7.7259e-10 | 3.2699e-10 | 1.7329e-11 | 294453.562
384477.188 | 4.4836e-09 | 5.365e-09 | 1.5508e-10 | 7.2009e-09 | 5.6434e-09 | 2.8541e-10 | 7.629e-10 | 3.2553e-10 | 1.7317e-11 | 294465.719
384489.375 | 4.4592e-09 | 5.4176e-09 | 1.5602e-10 | 7.1003e-09 | 5.6042e-09 | 2.8457e-10 | 7.6644e-10 | 3.2562e-10 | 1.7173e-11 | 294477.906
384501.531 | 4.4754e-09 | 5.4301e-09 | 1.5574e-10 | 7.054e-09 | 5.5863e-09 | 2.8368e-10 | 7.6672e-10 | 3.2767e-10 | 1.7419e-11 | 294490.062
384513.688 | 4.5064e-09 | 5.4281e-09 | 1.5381e-10 | 7.0843e-09 | 5.5924e-09 | 2.851e-10 | 7.6284e-10 | 3.2464e-10 | 1.7264e-11 | 294502.219
384525.875 | 4.4847e-09 | 5.4575e-09 | 1.5393e-10 | 7.1815e-09 | 5.567e-09 | 2.8483e-10 | 7.6511e-10 | 3.2646e-10 | 1.7404e-11 | 294514.406
384538.031 | 4.4904e-09 | 5.4502e-09 | 1.5636e-10 | 7.0514e-09 | 5.6716e-09 | 2.8653e-10 | 7.5619e-10 | 3.2673e-10 | 1.735e-11 | 294526.562
384550.188 | 4.4643e-09 | 5.4148e-09 | 1.5561e-10 | 7.0898e-09 | 5.6359e-09 | 2.8122e-10 | 7.6599e-10 | 3.2596e-10 | 1.7319e-11 | 294538.719
384562.375 | 4.4751e-09 | 5.4055e-09 | 1.5417e-10 | 7.0544e-09 | 5.6007e-09 | 2.8321e-10 | 7.7581e-10 | 3.2598e-10 | 1.7528e-11 | 294550.906
384574.531 | 4.4462e-09 | 5.4634e-09 | 1.5461e-10 | 7.2123e-09 | 5.5927e-09 | 2.8379e-10 | 7.5948e-10 | 3.2676e-10 | 1.7225e-11 | 294563.062
384586.688 | 4.4881e-09 | 5.4502e-09 | 1.5435e-10 | 7.1627e-09 | 5.6311e-09 | 2.8404e-10 | 7.6732e-10 | 3.2391e-10 | 1.7224e-11 | 294575.219
384598.875 | 4.4826e-09 | 5.43e-09 | 1.5491e-10 | 6.9908e-09 | 5.6708e-09 | 2.825e-10 | 7.6235e-10 | 3.2356e-10 | 1.7224e-11 | 294587.406
384611.031 | 4.567e-09 | 5.4144e-09 | 1.5383e-10 | 7.0455e-09 | 5.6128e-09 | 2.8192e-10 | 7.6698e-10 | 3.2835e-10 | 1.7673e-11 | 294599.562
384623.219 | 4.4972e-09 | 5.4126e-09 | 1.5539e-10 | 7.0693e-09 | 5.5962e-09 | 2.8042e-10 | 7.6171e-10 | 3.2361e-10 | 1.7183e-11 | 294611.75
384635.375 | 4.4892e-09 | 5.4323e-09 | 1.5598e-10 | 7.0692e-09 | 5.5698e-09 | 2.8389e-10 | 7.64e-10 | 3.2692e-10 | 1.7303e-11 | 294623.906
384647.531 | 4.4631e-09 | 5.3921e-09 | 1.5325e-10 | 7.1042e-09 | 5.5987e-09 | 2.8091e-10 | 7.6387e-10 | 3.2947e-10 | 1.7517e-11 | 294636.062
384659.719 | 4.4946e-09 | 5.4907e-09 | 1.5374e-10 | 7.0515e-09 | 5.5814e-09 | 2.8181e-10 | 7.6269e-10 | 3.2564e-10 | 1.7495e-11 | 294648.25
384671.875 | 4.4926e-09 | 5.3849e-09 | 1.5536e-10 | 7.1312e-09 | 5.5811e-09 | 2.8558e-10 | 7.6965e-10 | 3.2606e-10 | 1.7431e-11 | 294660.406
384684.031 | 4.4525e-09 | 5.4271e-09 | 1.5367e-10 | 7.0629e-09 | 5.6015e-09 | 2.8515e-10 | 7.6676e-10 | 3.2759e-10 | 1.7199e-11 | 294672.562
384696.219 | 4.5211e-09 | 5.4473e-09 | 1.5453e-10 | 7.0679e-09 | 5.548e-09 | 2.8306e-10 | 7.6408e-10 | 3.2335e-10 | 1.7258e-11 | 294684.75
384708.375 | 4.4454e-09 | 5.3705e-09 | 1.5338e-10 | 7.1911e-09 | 5.586e-09 | 2.7987e-10 | 7.6576e-10 | 3.2648e-10 | 1.7461e-11 | 294696.906
384720.531 | 4.4707e-09 | 5.4267e-09 | 1.5541e-10 | 7.0884e-09 | 5.5785e-09 | 2.8357e-10 | 7.696e-10 | 3.2706e-10 | 1.7469e-11 | 294709.062
384732.719 | 4.4592e-09 | 5.4102e-09 | 1.533e-10 | 7.0875e-09 | 5.629e-09 | 2.8331e-10 | 7.6745e-10 | 3.2576e-10 | 1.7495e-11 | 294721.25
384744.875 | 4.5022e-09 | 5.4328e-09 | 1.5268e-10 | 7.1647e-09 | 5.6098e-09 | 2.846e-10 | 7.5885e-10 | 3.2931e-10 | 1.7506e-11 | 294733.406
384757.031 | 4.4861e-09 | 5.3985e-09 | 1.5407e-10 | 7.1183e-09 | 5.6383e-09 | 2.8199e-10 | 7.6589e-10 | 3.2842e-10 | 1.7465e-11 | 294745.562
384769.219 | 4.5205e-09 | 5.4477e-09 | 1.5328e-10 | 7.0921e-09 | 5.6524e-09 | 2.8488e-10 | 7.6464e-10 | 3.2616e-10 | 1.739e-11 | 294757.75
384781.375 | 4.5156e-09 | 5.4466e-09 | 1.5623e-10 | 7.1149e-09 | 5.6225e-09 | 2.8602e-10 | 7.6216e-10 | 3.2607e-10 | 1.7291e-11 | 294769.906
384793.531 | 4.5373e-09 | 5.3973e-09 | 1.5532e-10 | 7.0868e-09 | 5.6115e-09 | 2.8488e-10 | 7.7103e-10 | 3.3004e-10 | 1.7288e-11 | 294782.062
384805.719 | 4.4916e-09 | 5.3811e-09 | 1.5687e-10 | 7.088e-09 | 5.6018e-09 | 2.8395e-10 | 7.7118e-10 | 3.2502e-10 | 1.7435e-11 | 294794.25
384817.875 | 4.4831e-09 | 5.4059e-09 | 1.5503e-10 | 7.1096e-09 | 5.5861e-09 | 2.8179e-10 | 7.6971e-10 | 3.2706e-10 | 1.7489e-11 | 294806.406
384830.031 | 4.5249e-09 | 5.3941e-09 | 1.5453e-10 | 7.1046e-09 | 5.7021e-09 | 2.8352e-10 | 7.7146e-10 | 3.2705e-10 | 1.7159e-11 | 294818.562
384842.219 | 4.5045e-09 | 5.4329e-09 | 1.5372e-10 | 7.1327e-09 | 5.5796e-09 | 2.8126e-10 | 7.5638e-10 | 3.2421e-10 | 1.7255e-11 | 294830.75
384854.375 | 4.5286e-09 | 5.4167e-09 | 1.5409e-10 | 7.0983e-09 | 5.6418e-09 | 2.8567e-10 | 7.6841e-10 | 3.2202e-10 | 1.73e-11 | 294842.906
384866.531 | 4.4801e-09 | 5.4836e-09 | 1.5495e-10 | 7.0315e-09 | 5.6146e-09 | 2.8228e-10 | 7.6286e-10 | 3.245e-10 | 1.7266e-11 | 294855.062
384878.719 | 4.469e-09 | 5.3687e-09 | 1.5313e-10 | 7.0474e-09 | 5.5413e-09 | 2.8273e-10 | 7.6628e-10 | 3.2205e-10 | 1.7448e-11 | 294867.25
384890.875 | 4.5005e-09 | 5.4284e-09 | 1.547e-10 | 7.05e-09 | 5.6121e-09 | 2.8064e-10 | 7.5131e-10 | 3.2323e-10 | 1.7448e-11 | 294879.406
384903.031 | 4.4917e-09 | 5.381e-09 | 1.534e-10 | 7.0577e-09 | 5.6089e-09 | 2.8118e-10 | 7.6214e-10 | 3.267e-10 | 1.7167e-11 | 294891.562
384915.219 | 4.5038e-09 | 5.3947e-09 | 1.5418e-10 | 7.0496e-09 | 5.5828e-09 | 2.8397e-10 | 7.5966e-10 | 3.2236e-10 | 1.7292e-11 | 294903.75
384927.375 | 4.4843e-09 | 5.4297e-09 | 1.5429e-10 | 7.0278e-09 | 5.6562e-09 | 2.8311e-10 | 7.5669e-10 | 3.2215e-10 | 1.7311e-11 | 294915.906
384939.531 | 4.4364e-09 | 5.4397e-09 | 1.5336e-10 | 7.0684e-09 | 5.5819e-09 | 2.8157e-10 | 7.6227e-10 | 3.2673e-10 | 1.7487e-11 | 294928.062
384951.719 | 4.5049e-09 | 5.4304e-09 | 1.5412e-10 | 7.1279e-09 | 5.5496e-09 | 2.8328e-10 | 7.5712e-10 | 3.264e-10 | 1.7322e-11 | 294940.25
384963.875 | 4.494e-09 | 5.354e-09 | 1.539e-10 | 7.0769e-09 | 5.5485e-09 | 2.8267e-10 | 7.6287e-10 | 3.2558e-10 | 1.724e-11 | 294952.406
384976.063 | 4.5367e-09 | 5.37e-09 | 1.5386e-10 | 7.0125e-09 | 5.6009e-09 | 2.8278e-10 | 7.5548e-10 | 3.2216e-10 | 1.7354e-11 | 294964.594
384988.219 | 4.4525e-09 | 5.4537e-09 | 1.5537e-10 | 7.0867e-09 | 5.602e-09 | 2.8527e-10 | 7.599e-10 | 3.2666e-10 | 1.7463e-11 | 294976.75
385000.375 | 4.5069e-09 | 5.441e-09 | 1.5411e-10 | 7.009e-09 | 5.6749e-09 | 2.8104e-10 | 7.5687e-10 | 3.2806e-10 | 1.7374e-11 | 294988.906
385012.563 | 4.4766e-09 | 5.394e-09 | 1.5469e-10 | 7.065e-09 | 5.6821e-09 | 2.8242e-10 | 7.701e-10 | 3.2489e-10 | 1.721e-11 | 295001.094
385024.719 | 4.497e-09 | 5.4239e-09 | 1.5387e-10 | 7.0536e-09 | 5.6791e-09 | 2.8538e-10 | 7.6754e-10 | 3.2645e-10 | 1.7353e-11 | 295013.25
385036.875 | 4.5101e-09 | 5.447e-09 | 1.5463e-10 | 7.0864e-09 | 5.5395e-09 | 2.8256e-10 | 7.7076e-10 | 3.2523e-10 | 1.7127e-11 | 295025.406
385049.063 | 4.5044e-09 | 5.4009e-09 | 1.5461e-10 | 7.0801e-09 | 5.6344e-09 | 2.8172e-10 | 7.6236e-10 | 3.2585e-10 | 1.7227e-11 | 295037.594
385061.219 | 4.5089e-09 | 5.4435e-09 | 1.5579e-10 | 7.0617e-09 | 5.6603e-09 | 2.8078e-10 | 7.7066e-10 | 3.231e-10 | 1.7516e-11 | 295049.75
385073.375 | 4.5003e-09 | 5.4589e-09 | 1.5469e-10 | 7.1157e-09 | 5.6159e-09 | 2.824e-10 | 7.659e-10 | 3.244e-10 | 1.7258e-11 | 295061.906
385085.563 | 4.513e-09 | 5.4309e-09 | 1.5458e-10 | 7.1442e-09 | 5.6249e-09 | 2.7961e-10 | 7.6446e-10 | 3.3068e-10 | 1.7696e-11 | 295074.094
385097.719 | 4.4741e-09 | 5.4213e-09 | 1.5406e-10 | 7.1001e-09 | 5.6567e-09 | 2.8407e-10 | 7.6448e-10 | 3.2539e-10 | 1.7159e-11 | 295086.25
385109.875 | 4.5555e-09 | 5.3706e-09 | 1.5539e-10 | 7.1334e-09 | 5.6412e-09 | 2.8312e-10 | 7.6851e-10 | 3.2753e-10 | 1.7266e-11 | 295098.406
385122.063 | 4.4715e-09 | 5.3465e-09 | 1.5515e-10 | 7.0684e-09 | 5.5956e-09 | 2.8515e-10 | 7.7129e-10 | 3.2188e-10 | 1.7202e-11 | 295110.594
385134.219 | 4.5192e-09 | 5.4224e-09 | 1.5529e-10 | 7.0008e-09 | 5.5648e-09 | 2.8367e-10 | 7.6851e-10 | 3.2406e-10 | 1.7204e-11 | 295122.75
385146.375 | 4.483e-09 | 5.4423e-09 | 1.5457e-10 | 7.0703e-09 | 5.6049e-09 | 2.8239e-10 | 7.679e-10 | 3.236e-10 | 1.7301e-11 | 295134.906
385158.563 | 4.4753e-09 | 5.4174e-09 | 1.5361e-10 | 7.0133e-09 | 5.5887e-09 | 2.8115e-10 | 7.662e-10 | 3.2589e-10 | 1.7121e-11 | 295147.094
385170.719 | 4.4759e-09 | 5.4129e-09 | 1.5315e-10 | 7.0873e-09 | 5.6243e-09 | 2.8368e-10 | 7.6566e-10 | 3.2574e-10 | 1.7166e-11 | 295159.25
385182.875 | 4.4486e-09 | 5.3905e-09 | 1.5645e-10 | 7.1173e-09 | 5.5867e-09 | 2.8027e-10 | 7.6581e-10 | 3.2261e-10 | 1.7263e-11 | 295171.406
385195.063 | 4.4599e-09 | 5.3941e-09 | 1.5204e-10 | 7.0947e-09 | 5.664e-09 | 2.8161e-10 | 7.6447e-10 | 3.2486e-10 | 1.7578e-11 | 295183.594
385207.219 | 4.4624e-09 | 5.3759e-09 | 1.5512e-10 | 7.0448e-09 | 5.6162e-09 | 2.829e-10 | 7.6996e-10 | 3.2439e-10 | 1.7424e-11 | 295195.75
385219.375 | 4.5627e-09 | 5.408e-09 | 1.5597e-10 | 7.0554e-09 | 5.5381e-09 | 2.8269e-10 | 7.6347e-10 | 3.2722e-10 | 1.7178e-11 | 295207.906
385231.563 | 4.4853e-09 | 5.3562e-09 | 1.5377e-10 | 7.0437e-09 | 5.5826e-09 | 2.8153e-10 | 7.6516e-10 | 3.2312e-10 | 1.7309e-11 | 295220.094
385243.719 | 4.446e-09 | 5.4012e-09 | 1.5413e-10 | 7.0639e-09 | 5.608e-09 | 2.8086e-10 | 7.6187e-10 | 3.2653e-10 | 1.7194e-11 | 295232.25
385255.875 | 4.5194e-09 | 5.4143e-09 | 1.5308e-10 | 7.1229e-09 | 5.6081e-09 | 2.8211e-10 | 7.6127e-10 | 3.2372e-10 | 1.7462e-11 | 295244.406
385268.063 | 4.47e-09 | 5.3796e-09 | 1.5398e-10 | 7.1027e-09 | 5.6124e-09 | 2.8099e-10 | 7.6252e-10 | 3.2185e-10 | 1.7288e-11 | 295256.594
385280.219 | 4.4719e-09 | 5.4108e-09 | 1.5387e-10 | 7.0094e-09 | 5.5782e-09 | 2.8312e-10 | 7.6757e-10 | 3.2424e-10 | 1.7524e-11 | 295268.75
385292.375 | 4.4686e-09 | 5.3777e-09 | 1.5497e-10 | 7.1238e-09 | 5.5836e-09 | 2.8366e-10 | 7.7112e-10 | 3.2557e-10 | 1.747e-11 | 295280.906
385304.563 | 4.461e-09 | 5.4224e-09 | 1.553e-10 | 7.1171e-09 | 5.633e-09 | 2.8301e-10 | 7.5699e-10 | 3.2565e-10 | 1.7178e-11 | 295293.094
385316.719 | 4.4746e-09 | 5.3617e-09 | 1.5428e-10 | 7.0979e-09 | 5.5448e-09 | 2.8366e-10 | 7.5902e-10 | 3.2956e-10 | 1.7238e-11 | 295305.25
385328.875 | 4.4415e-09 | 5.4668e-09 | 1.5497e-10 | 7.0967e-09 | 5.6279e-09 | 2.8456e-10 | 7.7013e-10 | 3.2512e-10 | 1.731e-11 | 295317.406
385341.063 | 4.4502e-09 | 5.3498e-09 | 1.5307e-10 | 7.0331e-09 | 5.5919e-09 | 2.7997e-10 | 7.6373e-10 | 3.2935e-10 | 1.7165e-11 | 295329.594
385353.219 | 4.4447e-09 | 5.3978e-09 | 1.5315e-10 | 7.0522e-09 | 5.5987e-09 | 2.8192e-10 | 7.6604e-10 | 3.2164e-10 | 1.7297e-11 | 295341.75
385365.406 | 4.4458e-09 | 5.3821e-09 | 1.5455e-10 | 6.9556e-09 | 5.574e-09 | 2.8182e-10 | 7.6428e-10 | 3.2275e-10 | 1.6974e-11 | 295353.937
385377.563 | 4.4823e-09 | 5.3657e-09 | 1.5493e-10 | 7.0173e-09 | 5.6212e-09 | 2.803e-10 | 7.5891e-10 | 3.2746e-10 | 1.7185e-11 | 295366.094
385389.719 | 4.5274e-09 | 5.3845e-09 | 1.5424e-10 | 7.1063e-09 | 5.5735e-09 | 2.8059e-10 | 7.6675e-10 | 3.2247e-10 | 1.7347e-11 | 295378.25
385401.906 | 4.4483e-09 | 5.4416e-09 | 1.5466e-10 | 7.0586e-09 | 5.5997e-09 | 2.8134e-10 | 7.5919e-10 | 3.2039e-10 | 1.7441e-11 | 295390.437
385414.063 | 4.5012e-09 | 5.4219e-09 | 1.5385e-10 | 7.1491e-09 | 5.5417e-09 | 2.8147e-10 | 7.6851e-10 | 3.2611e-10 | 1.7489e-11 | 295402.594
385426.219 | 4.4365e-09 | 5.3584e-09 | 1.5476e-10 | 7.0955e-09 | 5.4953e-09 | 2.7936e-10 | 7.7125e-10 | 3.2558e-10 | 1.7437e-11 | 295414.75
385438.406 | 4.4654e-09 | 5.391e-09 | 1.5331e-10 | 7.0925e-09 | 5.5935e-09 | 2.8064e-10 | 7.6099e-10 | 3.2632e-10 | 1.7293e-11 | 295426.937
385450.563 | 4.4606e-09 | 5.4004e-09 | 1.5542e-10 | 7.0613e-09 | 5.5848e-09 | 2.7841e-10 | 7.6598e-10 | 3.2484e-10 | 1.7239e-11 | 295439.094
385462.719 | 4.4556e-09 | 5.331e-09 | 1.5453e-10 | 7.0118e-09 | 5.5388e-09 | 2.8323e-10 | 7.5723e-10 | 3.2415e-10 | 1.7213e-11 | 295451.25
385474.906 | 4.4529e-09 | 5.401e-09 | 1.5438e-10 | 7.0882e-09 | 5.6397e-09 | 2.8077e-10 | 7.7302e-10 | 3.2325e-10 | 1.7185e-11 | 295463.437
385487.063 | 4.428e-09 | 5.3822e-09 | 1.5344e-10 | 7.1227e-09 | 5.5814e-09 | 2.8248e-10 | 7.6115e-10 | 3.2505e-10 | 1.7348e-11 | 295475.594
385499.219 | 4.4474e-09 | 5.3368e-09 | 1.5312e-10 | 7.0474e-09 | 5.5902e-09 | 2.8262e-10 | 7.6346e-10 | 3.2927e-10 | 1.7343e-11 | 295487.75
385511.406 | 4.4658e-09 | 5.4005e-09 | 1.5355e-10 | 7.054e-09 | 5.6462e-09 | 2.8274e-10 | 7.6216e-10 | 3.2585e-10 | 1.7358e-11 | 295499.937
385523.563 | 4.4969e-09 | 5.3818e-09 | 1.5741e-10 | 7.0569e-09 | 5.5387e-09 | 2.8428e-10 | 7.7059e-10 | 3.2843e-10 | 1.7247e-11 | 295512.094
385535.719 | 4.4915e-09 | 5.336e-09 | 1.5503e-10 | 7.0685e-09 | 5.5697e-09 | 2.846e-10 | 7.646e-10 | 3.2401e-10 | 1.7302e-11 | 295524.25
385547.906 | 4.4538e-09 | 5.4064e-09 | 1.5565e-10 | 7.0743e-09 | 5.5891e-09 | 2.8145e-10 | 7.7191e-10 | 3.2641e-10 | 1.7049e-11 | 295536.437
385560.063 | 4.411e-09 | 5.3812e-09 | 1.5638e-10 | 7.0949e-09 | 5.575e-09 | 2.8205e-10 | 7.6988e-10 | 3.2686e-10 | 1.7472e-11 | 295548.594
385572.219 | 4.4337e-09 | 5.433e-09 | 1.5543e-10 | 7.0262e-09 | 5.5985e-09 | 2.8352e-10 | 7.6301e-10 | 3.2585e-10 | 1.7359e-11 | 295560.75
385584.406 | 4.4726e-09 | 5.3699e-09 | 1.5456e-10 | 7.1423e-09 | 5.5605e-09 | 2.7918e-10 | 7.6468e-10 | 3.2714e-10 | 1.7295e-11 | 295572.937
385596.563 | 4.4251e-09 | 5.3966e-09 | 1.5556e-10 | 7.1215e-09 | 5.6314e-09 | 2.8089e-10 | 7.7089e-10 | 3.2881e-10 | 1.7482e-11 | 295585.094
385608.719 | 4.4685e-09 | 5.4278e-09 | 1.5536e-10 | 7.1995e-09 | 5.6235e-09 | 2.8272e-10 | 7.7511e-10 | 3.2875e-10 | 1.739e-11 | 295597.25
385620.906 | 4.467e-09 | 5.3789e-09 | 1.5625e-10 | 7.106e-09 | 5.5418e-09 | 2.8123e-10 | 7.6359e-10 | 3.2439e-10 | 1.7231e-11 | 295609.437
385633.063 | 4.4259e-09 | 5.3787e-09 | 1.5516e-10 | 7.1128e-09 | 5.5532e-09 | 2.8062e-10 | 7.7015e-10 | 3.2769e-10 | 1.7418e-11 | 295621.594
385645.219 | 4.4501e-09 | 5.3484e-09 | 1.5489e-10 | 7.1515e-09 | 5.5777e-09 | 2.8248e-10 | 7.6284e-10 | 3.2934e-10 | 1.7248e-11 | 295633.75
385657.406 | 4.4214e-09 | 5.4544e-09 | 1.5471e-10 | 7.114e-09 | 5.5735e-09 | 2.8149e-10 | 7.6057e-10 | 3.2459e-10 | 1.7292e-11 | 295645.937
385669.563 | 4.435e-09 | 5.4079e-09 | 1.5667e-10 | 7.1881e-09 | 5.646e-09 | 2.8178e-10 | 7.7198e-10 | 3.2876e-10 | 1.7365e-11 | 295658.094
385681.719 | 4.4591e-09 | 5.3948e-09 | 1.5406e-10 | 7.0884e-09 | 5.6421e-09 | 2.8143e-10 | 7.7496e-10 | 3.2829e-10 | 1.7226e-11 | 295670.25
385693.906 | 4.4881e-09 | 5.3895e-09 | 1.5533e-10 | 7.1636e-09 | 5.4984e-09 | 2.8237e-10 | 7.6779e-10 | 3.2956e-10 | 1.7202e-11 | 295682.437
385706.063 | 4.4612e-09 | 5.3896e-09 | 1.5434e-10 | 7.0915e-09 | 5.5699e-09 | 2.8402e-10 | 7.6531e-10 | 3.2546e-10 | 1.7462e-11 | 295694.594
385718.219 | 4.44e-09 | 5.3703e-09 | 1.5562e-10 | 7.1264e-09 | 5.6654e-09 | 2.8051e-10 | 7.6829e-10 | 3.3184e-10 | 1.7329e-11 | 295706.75
385730.406 | 4.4104e-09 | 5.3403e-09 | 1.547e-10 | 7.1355e-09 | 5.5445e-09 | 2.8118e-10 | 7.6374e-10 | 3.2783e-10 | 1.7259e-11 | 295718.937
385742.563 | 4.4653e-09 | 5.4185e-09 | 1.5593e-10 | 7.0935e-09 | 5.5659e-09 | 2.7891e-10 | 7.7391e-10 | 3.2696e-10 | 1.7561e-11 | 295731.094
385754.75 | 4.4672e-09 | 5.4272e-09 | 1.5641e-10 | 7.0892e-09 | 5.571e-09 | 2.8148e-10 | 7.6152e-10 | 3.2744e-10 | 1.7468e-11 | 295743.281
385766.906 | 4.4301e-09 | 5.3969e-09 | 1.5733e-10 | 7.1152e-09 | 5.5999e-09 | 2.804e-10 | 7.6266e-10 | 3.2749e-10 | 1.7254e-11 | 295755.437
385779.063 | 4.4387e-09 | 5.3645e-09 | 1.5432e-10 | 7.1208e-09 | 5.5346e-09 | 2.7769e-10 | 7.7138e-10 | 3.2805e-10 | 1.7218e-11 | 295767.594
385791.25 | 4.4572e-09 | 5.3484e-09 | 1.5516e-10 | 7.1736e-09 | 5.5776e-09 | 2.7856e-10 | 7.6506e-10 | 3.2239e-10 | 1.7098e-11 | 295779.781
385803.406 | 4.4206e-09 | 5.3954e-09 | 1.5642e-10 | 7.2372e-09 | 5.5661e-09 | 2.7992e-10 | 7.6655e-10 | 3.2819e-10 | 1.719e-11 | 295791.937
385815.563 | 4.4888e-09 | 5.376e-09 | 1.543e-10 | 7.0692e-09 | 5.5993e-09 | 2.8031e-10 | 7.6416e-10 | 3.2889e-10 | 1.7276e-11 | 295804.094
385827.75 | 4.4513e-09 | 5.4106e-09 | 1.5584e-10 | 7.0811e-09 | 5.556e-09 | 2.8123e-10 | 7.6486e-10 | 3.2829e-10 | 1.7405e-11 | 295816.281
385839.906 | 4.4545e-09 | 5.366e-09 | 1.5466e-10 | 7.0792e-09 | 5.5472e-09 | 2.8024e-10 | 7.575e-10 | 3.2745e-10 | 1.7125e-11 | 295828.437
385852.063 | 4.4469e-09 | 5.3738e-09 | 1.5403e-10 | 7.0799e-09 | 5.5324e-09 | 2.8145e-10 | 7.6718e-10 | 3.2828e-10 | 1.7386e-11 | 295840.594
385864.25 | 4.4723e-09 | 5.4004e-09 | 1.5623e-10 | 6.9535e-09 | 5.5526e-09 | 2.7962e-10 | 7.7267e-10 | 3.2759e-10 | 1.6948e-11 | 295852.781
385876.406 | 4.4588e-09 | 5.3097e-09 | 1.54e-10 | 7.0731e-09 | 5.6167e-09 | 2.8039e-10 | 7.645e-10 | 3.2428e-10 | 1.7382e-11 | 295864.937
385888.563 | 4.4517e-09 | 5.3985e-09 | 1.5413e-10 | 7.1031e-09 | 5.6243e-09 | 2.7929e-10 | 7.685e-10 | 3.2469e-10 | 1.7131e-11 | 295877.094
385900.75 | 4.4627e-09 | 5.3321e-09 | 1.5502e-10 | 7.0439e-09 | 5.5524e-09 | 2.7861e-10 | 7.6163e-10 | 3.2305e-10 | 1.7209e-11 | 295889.281
385912.906 | 4.4663e-09 | 5.3275e-09 | 1.5443e-10 | 7.1548e-09 | 5.5782e-09 | 2.8269e-10 | 7.6671e-10 | 3.2466e-10 | 1.7305e-11 | 295901.437
385925.063 | 4.4156e-09 | 5.3127e-09 | 1.5581e-10 | 7.0405e-09 | 5.564e-09 | 2.8153e-10 | 7.681e-10 | 3.2237e-10 | 1.7253e-11 | 295913.594
385937.25 | 4.4794e-09 | 5.3366e-09 | 1.5448e-10 | 7.0811e-09 | 5.5574e-09 | 2.8242e-10 | 7.5089e-10 | 3.2312e-10 | 1.7081e-11 | 295925.781
385949.406 | 4.4274e-09 | 5.366e-09 | 1.5555e-10 | 7.1017e-09 | 5.6264e-09 | 2.7886e-10 | 7.5711e-10 | 3.2304e-10 | 1.7323e-11 | 295937.937
385961.563 | 4.4684e-09 | 5.3451e-09 | 1.5436e-10 | 7.1324e-09 | 5.5987e-09 | 2.7865e-10 | 7.6184e-10 | 3.2724e-10 | 1.6952e-11 | 295950.094
385973.75 | 4.3983e-09 | 5.363e-09 | 1.5381e-10 | 7.0512e-09 | 5.548e-09 | 2.7768e-10 | 7.7018e-10 | 3.2298e-10 | 1.7398e-11 | 295962.281
385985.906 | 4.4635e-09 | 5.4458e-09 | 1.5405e-10 | 7.1155e-09 | 5.616e-09 | 2.8409e-10 | 7.6323e-10 | 3.2605e-10 | 1.7229e-11 | 295974.437
385998.063 | 4.4875e-09 | 5.3679e-09 | 1.5464e-10 | 7.0411e-09 | 5.5477e-09 | 2.8341e-10 | 7.6615e-10 | 3.2628e-10 | 1.7361e-11 | 295986.594
386010.25 | 4.4404e-09 | 5.4409e-09 | 1.5437e-10 | 7.0871e-09 | 5.6126e-09 | 2.8047e-10 | 7.6936e-10 | 3.2513e-10 | 1.7027e-11 | 295998.781
386022.406 | 4.4397e-09 | 5.3999e-09 | 1.5606e-10 | 7.0006e-09 | 5.5619e-09 | 2.8119e-10 | 7.7003e-10 | 3.272e-10 | 1.7127e-11 | 296010.937
386034.563 | 4.5155e-09 | 5.3518e-09 | 1.5656e-10 | 7.031e-09 | 5.6223e-09 | 2.832e-10 | 7.5943e-10 | 3.2755e-10 | 1.7087e-11 | 296023.094
386046.75 | 4.4251e-09 | 5.3899e-09 | 1.549e-10 | 7.1209e-09 | 5.5829e-09 | 2.8242e-10 | 7.6707e-10 | 3.3018e-10 | 1.7333e-11 | 296035.281
386058.906 | 4.4337e-09 | 5.421e-09 | 1.5419e-10 | 7.1424e-09 | 5.6443e-09 | 2.828e-10 | 7.7251e-10 | 3.253e-10 | 1.7137e-11 | 296047.437
386071.063 | 4.4898e-09 | 5.4362e-09 | 1.5381e-10 | 7.0531e-09 | 5.559e-09 | 2.8294e-10 | 7.6712e-10 | 3.2683e-10 | 1.7177e-11 | 296059.594
386083.25 | 4.4241e-09 | 5.3575e-09 | 1.5358e-10 | 7.0845e-09 | 5.5762e-09 | 2.8272e-10 | 7.6108e-10 | 3.2906e-10 | 1.7147e-11 | 296071.781
386095.406 | 4.4045e-09 | 5.4343e-09 | 1.5379e-10 | 7.0948e-09 | 5.5538e-09 | 2.8114e-10 | 7.6768e-10 | 3.251e-10 | 1.7202e-11 | 296083.937
386107.563 | 4.4298e-09 | 5.3859e-09 | 1.5489e-10 | 7.0483e-09 | 5.5272e-09 | 2.8041e-10 | 7.6704e-10 | 3.2616e-10 | 1.7122e-11 | 296096.094
386119.75 | 4.4361e-09 | 5.3494e-09 | 1.5508e-10 | 7.1322e-09 | 5.5334e-09 | 2.7916e-10 | 7.6279e-10 | 3.2929e-10 | 1.708e-11 | 296108.281
386131.906 | 4.4405e-09 | 5.3928e-09 | 1.539e-10 | 7.1e-09 | 5.5297e-09 | 2.8291e-10 | 7.6112e-10 | 3.2847e-10 | 1.7184e-11 | 296120.437
386144.094 | 4.4408e-09 | 5.4102e-09 | 1.5303e-10 | 7.0823e-09 | 5.5473e-09 | 2.8087e-10 | 7.5776e-10 | 3.2713e-10 | 1.7097e-11 | 296132.625
386156.25 | 4.4521e-09 | 5.3303e-09 | 1.5408e-10 | 7.0972e-09 | 5.5127e-09 | 2.8112e-10 | 7.6648e-10 | 3.2454e-10 | 1.7141e-11 | 296144.781
386168.406 | 4.4524e-09 | 5.403e-09 | 1.5527e-10 | 7.1196e-09 | 5.5845e-09 | 2.7974e-10 | 7.6171e-10 | 3.2664e-10 | 1.7507e-11 | 296156.937
386180.594 | 4.5069e-09 | 5.3401e-09 | 1.5407e-10 | 7.0377e-09 | 5.5359e-09 | 2.8076e-10 | 7.6034e-10 | 3.2336e-10 | 1.6971e-11 | 296169.125
386192.75 | 4.4276e-09 | 5.3755e-09 | 1.5392e-10 | 7.0329e-09 | 5.6016e-09 | 2.8228e-10 | 7.6527e-10 | 3.2556e-10 | 1.7199e-11 | 296181.281
386204.906 | 4.496e-09 | 5.4083e-09 | 1.5296e-10 | 7.0636e-09 | 5.545e-09 | 2.7859e-10 | 7.584e-10 | 3.2448e-10 | 1.7115e-11 | 296193.437
386217.094 | 4.4995e-09 | 5.342e-09 | 1.5179e-10 | 7.0172e-09 | 5.6076e-09 | 2.7892e-10 | 7.562e-10 | 3.258e-10 | 1.724e-11 | 296205.625
386229.25 | 4.474e-09 | 5.3852e-09 | 1.5274e-10 | 7.0826e-09 | 5.5658e-09 | 2.7868e-10 | 7.6147e-10 | 3.2577e-10 | 1.7017e-11 | 296217.781
386241.406 | 4.4399e-09 | 5.3285e-09 | 1.534e-10 | 7.1495e-09 | 5.5335e-09 | 2.8093e-10 | 7.6406e-10 | 3.2571e-10 | 1.7328e-11 | 296229.937
386253.594 | 4.4664e-09 | 5.3881e-09 | 1.5286e-10 | 7.0613e-09 | 5.5699e-09 | 2.815e-10 | 7.5641e-10 | 3.2307e-10 | 1.7023e-11 | 296242.125
386265.75 | 4.4339e-09 | 5.3095e-09 | 1.5279e-10 | 7.0578e-09 | 5.5506e-09 | 2.8067e-10 | 7.6843e-10 | 3.2679e-10 | 1.7118e-11 | 296254.281
386277.906 | 4.4315e-09 | 5.3616e-09 | 1.5284e-10 | 7.05e-09 | 5.587e-09 | 2.8144e-10 | 7.6192e-10 | 3.1949e-10 | 1.7467e-11 | 296266.437
386290.094 | 4.436e-09 | 5.3258e-09 | 1.554e-10 | 7.0806e-09 | 5.5617e-09 | 2.8051e-10 | 7.6259e-10 | 3.2601e-10 | 1.725e-11 | 296278.625
386302.25 | 4.4208e-09 | 5.3536e-09 | 1.528e-10 | 7.1268e-09 | 5.626e-09 | 2.8326e-10 | 7.596e-10 | 3.252e-10 | 1.7121e-11 | 296290.781
386314.406 | 4.479e-09 | 5.3305e-09 | 1.5333e-10 | 7.0815e-09 | 5.5247e-09 | 2.8141e-10 | 7.6553e-10 | 3.2303e-10 | 1.6959e-11 | 296302.937
386326.594 | 4.4395e-09 | 5.3342e-09 | 1.5452e-10 | 7.0544e-09 | 5.513e-09 | 2.7994e-10 | 7.6593e-10 | 3.2514e-10 | 1.7322e-11 | 296315.125
386338.75 | 4.4341e-09 | 5.3355e-09 | 1.5392e-10 | 6.9182e-09 | 5.5325e-09 | 2.788e-10 | 7.5692e-10 | 3.207e-10 | 1.7356e-11 | 296327.281
386350.906 | 4.4426e-09 | 5.4006e-09 | 1.5221e-10 | 6.9577e-09 | 5.4769e-09 | 2.8368e-10 | 7.5911e-10 | 3.2202e-10 | 1.7291e-11 | 296339.437
386363.094 | 4.4186e-09 | 5.3058e-09 | 1.5271e-10 | 7.0089e-09 | 5.5529e-09 | 2.7915e-10 | 7.5731e-10 | 3.2281e-10 | 1.716e-11 | 296351.625
386375.25 | 4.4072e-09 | 5.3244e-09 | 1.5193e-10 | 7.0771e-09 | 5.5731e-09 | 2.7813e-10 | 7.6096e-10 | 3.238e-10 | 1.7169e-11 | 296363.781
386387.406 | 4.4257e-09 | 5.339e-09 | 1.5377e-10 | 7.111e-09 | 5.5083e-09 | 2.787e-10 | 7.6225e-10 | 3.1772e-10 | 1.7153e-11 | 296375.937
386399.594 | 4.4473e-09 | 5.3055e-09 | 1.5371e-10 | 7.0466e-09 | 5.5152e-09 | 2.8094e-10 | 7.5793e-10 | 3.2308e-10 | 1.7359e-11 | 296388.125
386411.75 | 4.4623e-09 | 5.3399e-09 | 1.5351e-10 | 7.0885e-09 | 5.5166e-09 | 2.7912e-10 | 7.6357e-10 | 3.2305e-10 | 1.6887e-11 | 296400.281
386423.906 | 4.462e-09 | 5.3605e-09 | 1.5255e-10 | 7.0716e-09 | 5.6051e-09 | 2.799e-10 | 7.6188e-10 | 3.2202e-10 | 1.7109e-11 | 296412.437
386436.094 | 4.4015e-09 | 5.3762e-09 | 1.5409e-10 | 7.0325e-09 | 5.5297e-09 | 2.777e-10 | 7.6223e-10 | 3.2152e-10 | 1.7222e-11 | 296424.625
386448.25 | 4.4406e-09 | 5.3586e-09 | 1.5318e-10 | 6.9831e-09 | 5.5532e-09 | 2.7609e-10 | 7.6247e-10 | 3.2703e-10 | 1.6992e-11 | 296436.781
386460.406 | 4.4872e-09 | 5.3914e-09 | 1.5306e-10 | 7.0904e-09 | 5.5634e-09 | 2.8142e-10 | 7.6214e-10 | 3.1924e-10 | 1.7197e-11 | 296448.937
386472.594 | 4.4212e-09 | 5.3624e-09 | 1.5364e-10 | 7.0472e-09 | 5.5506e-09 | 2.8005e-10 | 7.5436e-10 | 3.2365e-10 | 1.7179e-11 | 296461.125
386484.75 | 4.4589e-09 | 5.3108e-09 | 1.5235e-10 | 7.0263e-09 | 5.5489e-09 | 2.7864e-10 | 7.4456e-10 | 3.2035e-10 | 1.7008e-11 | 296473.281
386496.938 | 4.3971e-09 | 5.3527e-09 | 1.5161e-10 | 6.9329e-09 | 5.5623e-09 | 2.7855e-10 | 7.6059e-10 | 3.2195e-10 | 1.7036e-11 | 296485.469
386509.094 | 4.4061e-09 | 5.3647e-09 | 1.5417e-10 | 7.0429e-09 | 5.4777e-09 | 2.8315e-10 | 7.571e-10 | 3.2181e-10 | 1.7346e-11 | 296497.625
386521.25 | 4.4265e-09 | 5.361e-09 | 1.5264e-10 | 7.1087e-09 | 5.5107e-09 | 2.8002e-10 | 7.6431e-10 | 3.2171e-10 | 1.7225e-11 | 296509.781
386533.438 | 4.4355e-09 | 5.3526e-09 | 1.5154e-10 | 6.9681e-09 | 5.579e-09 | 2.7802e-10 | 7.5959e-10 | 3.2516e-10 | 1.7228e-11 | 296521.969
386545.594 | 4.4635e-09 | 5.3808e-09 | 1.534e-10 | 7.051e-09 | 5.5273e-09 | 2.7926e-10 | 7.589e-10 | 3.2228e-10 | 1.7259e-11 | 296534.125
386557.75 | 4.4396e-09 | 5.3734e-09 | 1.5312e-10 | 6.9885e-09 | 5.5649e-09 | 2.8142e-10 | 7.6185e-10 | 3.2499e-10 | 1.717e-11 | 296546.281
386569.938 | 4.4032e-09 | 5.3821e-09 | 1.5314e-10 | 7.0298e-09 | 5.5749e-09 | 2.7947e-10 | 7.4974e-10 | 3.1943e-10 | 1.7211e-11 | 296558.469
386582.094 | 4.4204e-09 | 5.3338e-09 | 1.546e-10 | 7.1267e-09 | 5.5347e-09 | 2.8073e-10 | 7.5446e-10 | 3.2455e-10 | 1.7198e-11 | 296570.625
386594.25 | 4.4925e-09 | 5.3828e-09 | 1.5277e-10 | 7.039e-09 | 5.5725e-09 | 2.7958e-10 | 7.5984e-10 | 3.2182e-10 | 1.679e-11 | 296582.781
386606.438 | 4.4129e-09 | 5.3565e-09 | 1.5343e-10 | 6.9746e-09 | 5.5236e-09 | 2.8062e-10 | 7.4867e-10 | 3.2101e-10 | 1.7292e-11 | 296594.969
386618.594 | 4.3979e-09 | 5.3507e-09 | 1.5196e-10 | 7.041e-09 | 5.5771e-09 | 2.7928e-10 | 7.6431e-10 | 3.213e-10 | 1.6987e-11 | 296607.125
386630.75 | 4.4521e-09 | 5.3593e-09 | 1.5278e-10 | 7.0421e-09 | 5.5573e-09 | 2.8025e-10 | 7.534e-10 | 3.1997e-10 | 1.7452e-11 | 296619.281
386642.938 | 4.4289e-09 | 5.3506e-09 | 1.5197e-10 | 6.9943e-09 | 5.5373e-09 | 2.7928e-10 | 7.6062e-10 | 3.1974e-10 | 1.7052e-11 | 296631.469
386655.094 | 4.4233e-09 | 5.2595e-09 | 1.5217e-10 | 6.97e-09 | 5.6186e-09 | 2.7895e-10 | 7.6325e-10 | 3.2342e-10 | 1.7116e-11 | 296643.625
386667.25 | 4.3915e-09 | 5.3527e-09 | 1.5407e-10 | 6.945e-09 | 5.5632e-09 | 2.7567e-10 | 7.6043e-10 | 3.2441e-10 | 1.7027e-11 | 296655.781
386679.438 | 4.4415e-09 | 5.3701e-09 | 1.5411e-10 | 7.0867e-09 | 5.5605e-09 | 2.7761e-10 | 7.5827e-10 | 3.2294e-10 | 1.7098e-11 | 296667.969
386691.594 | 4.4287e-09 | 5.342e-09 | 1.5216e-10 | 6.9592e-09 | 5.5604e-09 | 2.7768e-10 | 7.5555e-10 | 3.2101e-10 | 1.7171e-11 | 296680.125
386703.75 | 4.3999e-09 | 5.3332e-09 | 1.5081e-10 | 6.9824e-09 | 5.5316e-09 | 2.7934e-10 | 7.5734e-10 | 3.2332e-10 | 1.725e-11 | 296692.281
386715.938 | 4.481e-09 | 5.3283e-09 | 1.5262e-10 | 6.9511e-09 | 5.5642e-09 | 2.8069e-10 | 7.6383e-10 | 3.231e-10 | 1.6929e-11 | 296704.469
386728.094 | 4.4555e-09 | 5.351e-09 | 1.5265e-10 | 7.0315e-09 | 5.53e-09 | 2.78e-10 | 7.5814e-10 | 3.1895e-10 | 1.7161e-11 | 296716.625
386740.25 | 4.4184e-09 | 5.3502e-09 | 1.5262e-10 | 6.9971e-09 | 5.537e-09 | 2.7628e-10 | 7.5242e-10 | 3.2297e-10 | 1.6952e-11 | 296728.781
386752.438 | 4.4646e-09 | 5.3322e-09 | 1.5103e-10 | 7.0301e-09 | 5.5134e-09 | 2.791e-10 | 7.6735e-10 | 3.2072e-10 | 1.7022e-11 | 296740.969
386764.594 | 4.4274e-09 | 5.3561e-09 | 1.5263e-10 | 6.9881e-09 | 5.5809e-09 | 2.7784e-10 | 7.4569e-10 | 3.2244e-10 | 1.7178e-11 | 296753.125
386776.75 | 4.484e-09 | 5.2802e-09 | 1.5157e-10 | 6.9464e-09 | 5.5559e-09 | 2.7846e-10 | 7.6348e-10 | 3.2029e-10 | 1.7041e-11 | 296765.281
386788.938 | 4.4376e-09 | 5.3516e-09 | 1.521e-10 | 7.0181e-09 | 5.4934e-09 | 2.7868e-10 | 7.6247e-10 | 3.2087e-10 | 1.7123e-11 | 296777.469
386801.094 | 4.4818e-09 | 5.3506e-09 | 1.5346e-10 | 7.0334e-09 | 5.5421e-09 | 2.7971e-10 | 7.4721e-10 | 3.2205e-10 | 1.7159e-11 | 296789.625
386813.25 | 4.4476e-09 | 5.413e-09 | 1.52e-10 | 6.9548e-09 | 5.5494e-09 | 2.8161e-10 | 7.5141e-10 | 3.214e-10 | 1.7281e-11 | 296801.781
386825.438 | 4.404e-09 | 5.3811e-09 | 1.5241e-10 | 6.958e-09 | 5.5288e-09 | 2.808e-10 | 7.5458e-10 | 3.2138e-10 | 1.7206e-11 | 296813.969
386837.594 | 4.4118e-09 | 5.3542e-09 | 1.5193e-10 | 6.9876e-09 | 5.508e-09 | 2.7931e-10 | 7.507e-10 | 3.2027e-10 | 1.7171e-11 | 296826.125
386849.75 | 4.3704e-09 | 5.3334e-09 | 1.5402e-10 | 7.0291e-09 | 5.5256e-09 | 2.7719e-10 | 7.6122e-10 | 3.2681e-10 | 1.7063e-11 | 296838.281
386861.938 | 4.4263e-09 | 5.3934e-09 | 1.5348e-10 | 7.038e-09 | 5.5024e-09 | 2.7836e-10 | 7.5834e-10 | 3.2297e-10 | 1.7187e-11 | 296850.469
386874.094 | 4.4197e-09 | 5.3716e-09 | 1.5343e-10 | 7.0955e-09 | 5.5581e-09 | 2.7745e-10 | 7.6387e-10 | 3.2415e-10 | 1.7067e-11 | 296862.625
386886.281 | 4.463e-09 | 5.3768e-09 | 1.5386e-10 | 7.0032e-09 | 5.5781e-09 | 2.8153e-10 | 7.6061e-10 | 3.2652e-10 | 1.7069e-11 | 296874.812
386898.438 | 4.4589e-09 | 5.3946e-09 | 1.5434e-10 | 7.0586e-09 | 5.6419e-09 | 2.8374e-10 | 7.6872e-10 | 3.2512e-10 | 1.7586e-11 | 296886.969
386910.594 | 4.4213e-09 | 5.392e-09 | 1.5356e-10 | 7.0225e-09 | 5.5566e-09 | 2.7861e-10 | 7.6219e-10 | 3.2325e-10 | 1.7183e-11 | 296899.125
386922.781 | 4.3674e-09 | 5.3133e-09 | 1.532e-10 | 7.0002e-09 | 5.6271e-09 | 2.7913e-10 | 7.5949e-10 | 3.2276e-10 | 1.6928e-11 | 296911.312
386934.938 | 4.4828e-09 | 5.3965e-09 | 1.5351e-10 | 7.0322e-09 | 5.5713e-09 | 2.7914e-10 | 7.6071e-10 | 3.2025e-10 | 1.7175e-11 | 296923.469
386947.094 | 4.453e-09 | 5.3463e-09 | 1.5374e-10 | 7.0502e-09 | 5.5388e-09 | 2.7894e-10 | 7.5732e-10 | 3.2196e-10 | 1.7077e-11 | 296935.625
386959.281 | 4.4429e-09 | 5.3837e-09 | 1.5413e-10 | 6.9827e-09 | 5.5546e-09 | 2.82e-10 | 7.5986e-10 | 3.24e-10 | 1.7052e-11 | 296947.812
386971.438 | 4.4531e-09 | 5.3633e-09 | 1.5454e-10 | 7.0023e-09 | 5.5612e-09 | 2.7816e-10 | 7.5963e-10 | 3.2221e-10 | 1.7431e-11 | 296959.969
386983.594 | 4.3812e-09 | 5.3281e-09 | 1.533e-10 | 7.0356e-09 | 5.5614e-09 | 2.7988e-10 | 7.5963e-10 | 3.2412e-10 | 1.7002e-11 | 296972.125
386995.781 | 4.4682e-09 | 5.349e-09 | 1.5405e-10 | 7.0602e-09 | 5.5229e-09 | 2.7899e-10 | 7.5877e-10 | 3.2239e-10 | 1.7051e-11 | 296984.312
387007.938 | 4.476e-09 | 5.3909e-09 | 1.5369e-10 | 7.0287e-09 | 5.5634e-09 | 2.8187e-10 | 7.5693e-10 | 3.2128e-10 | 1.7377e-11 | 296996.469
387020.094 | 4.5095e-09 | 5.3925e-09 | 1.5358e-10 | 7.0636e-09 | 5.4613e-09 | 2.7959e-10 | 7.6563e-10 | 3.2372e-10 | 1.7359e-11 | 297008.625
387032.281 | 4.4981e-09 | 5.2887e-09 | 1.5487e-10 | 7.238e-09 | 5.5476e-09 | 2.8094e-10 | 7.6756e-10 | 3.2332e-10 | 1.7332e-11 | 297020.812
387044.438 | 4.4109e-09 | 5.3996e-09 | 1.5476e-10 | 7.0783e-09 | 5.5384e-09 | 2.794e-10 | 7.6059e-10 | 3.2356e-10 | 1.7312e-11 | 297032.969
387056.594 | 4.4271e-09 | 5.3676e-09 | 1.5438e-10 | 7.0868e-09 | 5.5236e-09 | 2.8003e-10 | 7.6056e-10 | 3.2737e-10 | 1.7141e-11 | 297045.125
387068.781 | 4.4604e-09 | 5.3477e-09 | 1.5503e-10 | 7.0964e-09 | 5.5366e-09 | 2.7804e-10 | 7.5126e-10 | 3.2199e-10 | 1.7294e-11 | 297057.312
387080.938 | 4.4716e-09 | 5.331e-09 | 1.5327e-10 | 7.0142e-09 | 5.593e-09 | 2.8382e-10 | 7.5587e-10 | 3.2274e-10 | 1.7186e-11 | 297069.469
387093.094 | 4.4288e-09 | 5.3846e-09 | 1.5452e-10 | 7.0158e-09 | 5.5413e-09 | 2.8016e-10 | 7.5362e-10 | 3.2102e-10 | 1.7205e-11 | 297081.625
387105.281 | 4.4264e-09 | 5.2932e-09 | 1.5306e-10 | 7.0322e-09 | 5.5327e-09 | 2.7743e-10 | 7.6091e-10 | 3.2209e-10 | 1.7406e-11 | 297093.812
387117.438 | 4.4394e-09 | 5.403e-09 | 1.542e-10 | 7.1302e-09 | 5.6003e-09 | 2.809e-10 | 7.6922e-10 | 3.2346e-10 | 1.6899e-11 | 297105.969
387129.594 | 4.4078e-09 | 5.3535e-09 | 1.5356e-10 | 7.0397e-09 | 5.5619e-09 | 2.8231e-10 | 7.6687e-10 | 3.302e-10 | 1.7372e-11 | 297118.125
387141.781 | 4.4502e-09 | 5.3373e-09 | 1.5525e-10 | 7.0528e-09 | 5.5291e-09 | 2.7906e-10 | 7.6445e-10 | 3.2344e-10 | 1.7485e-11 | 297130.312
387153.938 | 4.4863e-09 | 5.3912e-09 | 1.5578e-10 | 6.9841e-09 | 5.5879e-09 | 2.7804e-10 | 7.6341e-10 | 3.2586e-10 | 1.7109e-11 | 297142.469
387166.094 | 4.4865e-09 | 5.3927e-09 | 1.5518e-10 | 7.0592e-09 | 5.5412e-09 | 2.8065e-10 | 7.6681e-10 | 3.2297e-10 | 1.7341e-11 | 297154.625
387178.281 | 4.5036e-09 | 5.3449e-09 | 1.5272e-10 | 7.0931e-09 | 5.5417e-09 | 2.8348e-10 | 7.7302e-10 | 3.231e-10 | 1.7433e-11 | 297166.812
387190.438 | 4.4618e-09 | 5.3667e-09 | 1.5422e-10 | 7.0395e-09 | 5.5253e-09 | 2.8175e-10 | 7.6232e-10 | 3.285e-10 | 1.7344e-11 | 297178.969
387202.594 | 4.4836e-09 | 5.3746e-09 | 1.523e-10 | 7.0611e-09 | 5.5273e-09 | 2.7845e-10 | 7.6773e-10 | 3.2243e-10 | 1.7204e-11 | 297191.125
387214.781 | 4.3993e-09 | 5.379e-09 | 1.542e-10 | 7.0194e-09 | 5.5769e-09 | 2.8187e-10 | 7.6421e-10 | 3.2383e-10 | 1.6957e-11 | 297203.312
387226.938 | 4.4447e-09 | 5.374e-09 | 1.5345e-10 | 7.0248e-09 | 5.5985e-09 | 2.8243e-10 | 7.5828e-10 | 3.2198e-10 | 1.7254e-11 | 297215.469
387239.094 | 4.4729e-09 | 5.3252e-09 | 1.5179e-10 | 7.0372e-09 | 5.5829e-09 | 2.8272e-10 | 7.5886e-10 | 3.2266e-10 | 1.7264e-11 | 297227.625
387251.281 | 4.4078e-09 | 5.3463e-09 | 1.5325e-10 | 7.0273e-09 | 5.5359e-09 | 2.8316e-10 | 7.5967e-10 | 3.2622e-10 | 1.7326e-11 | 297239.812
387263.438 | 4.4243e-09 | 5.4112e-09 | 1.5392e-10 | 7.0359e-09 | 5.5054e-09 | 2.7858e-10 | 7.5998e-10 | 3.2542e-10 | 1.7119e-11 | 297251.969
387275.625 | 4.4251e-09 | 5.3196e-09 | 1.5305e-10 | 7.0288e-09 | 5.5825e-09 | 2.8127e-10 | 7.593e-10 | 3.25e-10 | 1.6988e-11 | 297264.156
387287.781 | 4.4224e-09 | 5.3111e-09 | 1.5258e-10 | 7.0844e-09 | 5.5711e-09 | 2.7853e-10 | 7.553e-10 | 3.2015e-10 | 1.6949e-11 | 297276.312
387299.938 | 4.4234e-09 | 5.3539e-09 | 1.528e-10 | 7.0304e-09 | 5.5327e-09 | 2.8097e-10 | 7.5477e-10 | 3.2291e-10 | 1.7334e-11 | 297288.469
387312.125 | 4.4029e-09 | 5.3346e-09 | 1.524e-10 | 6.9777e-09 | 5.58e-09 | 2.7949e-10 | 7.5958e-10 | 3.214e-10 | 1.7232e-11 | 297300.656
387324.281 | 4.4104e-09 | 5.3632e-09 | 1.5201e-10 | 7.0685e-09 | 5.5231e-09 | 2.8034e-10 | 7.625e-10 | 3.2467e-10 | 1.7092e-11 | 297312.812
387336.438 | 4.4144e-09 | 5.4215e-09 | 1.5166e-10 | 7.0415e-09 | 5.5442e-09 | 2.8122e-10 | 7.5954e-10 | 3.2274e-10 | 1.723e-11 | 297324.969
387348.625 | 4.4536e-09 | 5.3414e-09 | 1.5427e-10 | 7.0617e-09 | 5.5862e-09 | 2.7685e-10 | 7.511e-10 | 3.2049e-10 | 1.6999e-11 | 297337.156
387360.781 | 4.4302e-09 | 5.2994e-09 | 1.5177e-10 | 6.9976e-09 | 5.5478e-09 | 2.7508e-10 | 7.5847e-10 | 3.2419e-10 | 1.7086e-11 | 297349.312
387372.938 | 4.4119e-09 | 5.3144e-09 | 1.5608e-10 | 7.0198e-09 | 5.5767e-09 | 2.7914e-10 | 7.6153e-10 | 3.2205e-10 | 1.7163e-11 | 297361.469
387385.125 | 4.4585e-09 | 5.341e-09 | 1.5347e-10 | 7.0048e-09 | 5.5562e-09 | 2.7983e-10 | 7.5482e-10 | 3.2145e-10 | 1.7222e-11 | 297373.656
387397.281 | 4.4274e-09 | 5.3566e-09 | 1.5185e-10 | 7.0519e-09 | 5.5687e-09 | 2.7621e-10 | 7.5466e-10 | 3.263e-10 | 1.748e-11 | 297385.812
387409.438 | 4.4149e-09 | 5.2979e-09 | 1.5228e-10 | 7.0605e-09 | 5.5513e-09 | 2.8355e-10 | 7.5969e-10 | 3.255e-10 | 1.71e-11 | 297397.969
387421.625 | 4.4104e-09 | 5.3723e-09 | 1.5214e-10 | 7.0626e-09 | 5.5961e-09 | 2.8161e-10 | 7.6226e-10 | 3.2325e-10 | 1.7444e-11 | 297410.156
387433.781 | 4.4161e-09 | 5.3139e-09 | 1.5474e-10 | 7.1134e-09 | 5.5124e-09 | 2.8235e-10 | 7.6343e-10 | 3.2246e-10 | 1.7241e-11 | 297422.312
387445.938 | 4.4436e-09 | 5.341e-09 | 1.5316e-10 | 7.0399e-09 | 5.4763e-09 | 2.7891e-10 | 7.603e-10 | 3.1959e-10 | 1.7287e-11 | 297434.469
387458.125 | 4.4662e-09 | 5.3709e-09 | 1.5513e-10 | 7.044e-09 | 5.5365e-09 | 2.7801e-10 | 7.5407e-10 | 3.2311e-10 | 1.7156e-11 | 297446.656
387470.281 | 4.4463e-09 | 5.3608e-09 | 1.534e-10 | 7.1109e-09 | 5.5014e-09 | 2.7868e-10 | 7.6134e-10 | 3.2548e-10 | 1.7166e-11 | 297458.812
387482.438 | 4.3656e-09 | 5.3986e-09 | 1.5216e-10 | 6.9858e-09 | 5.5037e-09 | 2.8131e-10 | 7.6324e-10 | 3.2119e-10 | 1.7049e-11 | 297470.969
387494.625 | 4.4337e-09 | 5.357e-09 | 1.549e-10 | 7.1459e-09 | 5.4984e-09 | 2.802e-10 | 7.6108e-10 | 3.2297e-10 | 1.7257e-11 | 297483.156
387506.781 | 4.4313e-09 | 5.3659e-09 | 1.539e-10 | 7.0848e-09 | 5.572e-09 | 2.8103e-10 | 7.6069e-10 | 3.2341e-10 | 1.7307e-11 | 297495.312
387518.938 | 4.3942e-09 | 5.3671e-09 | 1.5337e-10 | 7.0601e-09 | 5.5154e-09 | 2.8399e-10 | 7.6102e-10 | 3.1996e-10 | 1.6923e-11 | 297507.469
387531.125 | 4.4394e-09 | 5.336e-09 | 1.5302e-10 | 7.1096e-09 | 5.5379e-09 | 2.8022e-10 | 7.6001e-10 | 3.2275e-10 | 1.7375e-11 | 297519.656
387543.281 | 4.4008e-09 | 5.3315e-09 | 1.537e-10 | 7.0442e-09 | 5.6053e-09 | 2.8125e-10 | 7.5435e-10 | 3.2084e-10 | 1.7189e-11 | 297531.812
387555.438 | 4.4218e-09 | 5.3158e-09 | 1.5287e-10 | 7.1091e-09 | 5.5295e-09 | 2.7985e-10 | 7.7201e-10 | 3.2267e-10 | 1.7176e-11 | 297543.969
387567.625 | 4.4472e-09 | 5.3964e-09 | 1.5252e-10 | 7.0777e-09 | 5.5372e-09 | 2.8272e-10 | 7.5803e-10 | 3.2371e-10 | 1.709e-11 | 297556.156
387579.781 | 4.3844e-09 | 5.3342e-09 | 1.5375e-10 | 7.0023e-09 | 5.566e-09 | 2.7804e-10 | 7.6232e-10 | 3.1984e-10 | 1.6971e-11 | 297568.312
387591.938 | 4.4727e-09 | 5.3816e-09 | 1.5359e-10 | 7.0747e-09 | 5.5198e-09 | 2.7779e-10 | 7.5366e-10 | 3.2123e-10 | 1.7113e-11 | 297580.469
387604.125 | 4.4603e-09 | 5.3622e-09 | 1.5415e-10 | 7.0677e-09 | 5.6064e-09 | 2.8034e-10 | 7.6136e-10 | 3.2238e-10 | 1.7041e-11 | 297592.656
387616.281 | 4.4243e-09 | 5.38e-09 | 1.5372e-10 | 7.0808e-09 | 5.545e-09 | 2.7867e-10 | 7.635e-10 | 3.2147e-10 | 1.7183e-11 | 297604.812
387628.438 | 4.4647e-09 | 5.285e-09 | 1.5154e-10 | 7.0006e-09 | 5.5188e-09 | 2.7735e-10 | 7.6027e-10 | 3.2072e-10 | 1.7268e-11 | 297616.969
387640.625 | 4.4038e-09 | 5.3566e-09 | 1.5275e-10 | 6.995e-09 | 5.5489e-09 | 2.7567e-10 | 7.6529e-10 | 3.2286e-10 | 1.6982e-11 | 297629.156
387652.781 | 4.3985e-09 | 5.3304e-09 | 1.5128e-10 | 6.9724e-09 | 5.4505e-09 | 2.7864e-10 | 7.5503e-10 | 3.2377e-10 | 1.6964e-11 | 297641.312
387664.969 | 4.3879e-09 | 5.3609e-09 | 1.5121e-10 | 7.0118e-09 | 5.4763e-09 | 2.7691e-10 | 7.5789e-10 | 3.2128e-10 | 1.7052e-11 | 297653.5
387677.125 | 4.3815e-09 | 5.2825e-09 | 1.5269e-10 | 7.019e-09 | 5.5023e-09 | 2.7742e-10 | 7.6271e-10 | 3.2169e-10 | 1.7191e-11 | 297665.656
387689.281 | 4.3933e-09 | 5.3377e-09 | 1.5187e-10 | 6.9859e-09 | 5.4665e-09 | 2.7779e-10 | 7.5667e-10 | 3.2158e-10 | 1.7159e-11 | 297677.812
387701.469 | 4.433e-09 | 5.3226e-09 | 1.5177e-10 | 7.0411e-09 | 5.5374e-09 | 2.7972e-10 | 7.5054e-10 | 3.1738e-10 | 1.7174e-11 | 297690
387713.625 | 4.4051e-09 | 5.3075e-09 | 1.5184e-10 | 6.958e-09 | 5.4762e-09 | 2.746e-10 | 7.5591e-10 | 3.2081e-10 | 1.6791e-11 | 297702.156
387725.781 | 4.4077e-09 | 5.2849e-09 | 1.5087e-10 | 6.9804e-09 | 5.5287e-09 | 2.7814e-10 | 7.5716e-10 | 3.2202e-10 | 1.6822e-11 | 297714.312
387737.969 | 4.3982e-09 | 5.2427e-09 | 1.5212e-10 | 7.0124e-09 | 5.5273e-09 | 2.765e-10 | 7.5534e-10 | 3.2351e-10 | 1.6832e-11 | 297726.5
387750.125 | 4.4236e-09 | 5.3395e-09 | 1.5273e-10 | 6.9879e-09 | 5.4707e-09 | 2.7544e-10 | 7.5391e-10 | 3.2049e-10 | 1.694e-11 | 297738.656
387762.281 | 4.3846e-09 | 5.3368e-09 | 1.521e-10 | 7.0147e-09 | 5.5039e-09 | 2.7669e-10 | 7.502e-10 | 3.1914e-10 | 1.6993e-11 | 297750.812
387774.469 | 4.4567e-09 | 5.3012e-09 | 1.5314e-10 | 6.8962e-09 | 5.5181e-09 | 2.7877e-10 | 7.5764e-10 | 3.2435e-10 | 1.6808e-11 | 297763
387786.625 | 4.4051e-09 | 5.2628e-09 | 1.5093e-10 | 6.971e-09 | 5.4969e-09 | 2.7773e-10 | 7.6314e-10 | 3.2206e-10 | 1.6934e-11 | 297775.156
387798.781 | 4.4135e-09 | 5.2298e-09 | 1.5319e-10 | 6.9702e-09 | 5.4841e-09 | 2.774e-10 | 7.514e-10 | 3.2282e-10 | 1.69e-11 | 297787.312
387810.969 | 4.3798e-09 | 5.3453e-09 | 1.5316e-10 | 7.028e-09 | 5.4898e-09 | 2.7784e-10 | 7.555e-10 | 3.2138e-10 | 1.7172e-11 | 297799.5
387823.125 | 4.4141e-09 | 5.3452e-09 | 1.5336e-10 | 7.0017e-09 | 5.5421e-09 | 2.7672e-10 | 7.5929e-10 | 3.2196e-10 | 1.6984e-11 | 297811.656
387835.281 | 4.3415e-09 | 5.3183e-09 | 1.5166e-10 | 7.0031e-09 | 5.4691e-09 | 2.7709e-10 | 7.4638e-10 | 3.189e-10 | 1.7066e-11 | 297823.812
387847.469 | 4.4756e-09 | 5.2614e-09 | 1.5206e-10 | 6.964e-09 | 5.4292e-09 | 2.7744e-10 | 7.5847e-10 | 3.2492e-10 | 1.6936e-11 | 297836
387859.625 | 4.4358e-09 | 5.3499e-09 | 1.519e-10 | 6.9749e-09 | 5.4962e-09 | 2.7807e-10 | 7.5399e-10 | 3.1772e-10 | 1.6856e-11 | 297848.156
387871.781 | 4.3807e-09 | 5.3022e-09 | 1.5027e-10 | 6.981e-09 | 5.5186e-09 | 2.7722e-10 | 7.533e-10 | 3.187e-10 | 1.7041e-11 | 297860.312
387883.969 | 4.3736e-09 | 5.2734e-09 | 1.5226e-10 | 7.0118e-09 | 5.4823e-09 | 2.7532e-10 | 7.5715e-10 | 3.2178e-10 | 1.7073e-11 | 297872.5
387896.125 | 4.3384e-09 | 5.2983e-09 | 1.5109e-10 | 6.9569e-09 | 5.4919e-09 | 2.7906e-10 | 7.5159e-10 | 3.1921e-10 | 1.6865e-11 | 297884.656
387908.281 | 4.4297e-09 | 5.2709e-09 | 1.5339e-10 | 7.0002e-09 | 5.4407e-09 | 2.7374e-10 | 7.5842e-10 | 3.2194e-10 | 1.7097e-11 | 297896.812
387920.469 | 4.3596e-09 | 5.2962e-09 | 1.5158e-10 | 7.0617e-09 | 5.4848e-09 | 2.7634e-10 | 7.6219e-10 | 3.2053e-10 | 1.6881e-11 | 297909
387932.625 | 4.3706e-09 | 5.318e-09 | 1.5384e-10 | 6.9774e-09 | 5.4912e-09 | 2.793e-10 | 7.4207e-10 | 3.2085e-10 | 1.6924e-11 | 297921.156
387944.781 | 4.3726e-09 | 5.2976e-09 | 1.5091e-10 | 6.9396e-09 | 5.5011e-09 | 2.7789e-10 | 7.5612e-10 | 3.194e-10 | 1.6981e-11 | 297933.312
387956.969 | 4.3823e-09 | 5.2819e-09 | 1.5424e-10 | 7.0466e-09 | 5.5104e-09 | 2.7545e-10 | 7.5041e-10 | 3.2097e-10 | 1.7017e-11 | 297945.5
387969.125 | 4.4095e-09 | 5.2603e-09 | 1.5285e-10 | 7.0253e-09 | 5.4678e-09 | 2.7597e-10 | 7.5822e-10 | 3.1962e-10 | 1.688e-11 | 297957.656
387981.281 | 4.3976e-09 | 5.3074e-09 | 1.5198e-10 | 7.0365e-09 | 5.5103e-09 | 2.778e-10 | 7.526e-10 | 3.1423e-10 | 1.6758e-11 | 297969.812
387993.469 | 4.3746e-09 | 5.259e-09 | 1.5198e-10 | 7.0146e-09 | 5.4489e-09 | 2.7805e-10 | 7.5798e-10 | 3.2031e-10 | 1.6887e-11 | 297982
388005.625 | 4.375e-09 | 5.2974e-09 | 1.5307e-10 | 6.99e-09 | 5.5026e-09 | 2.7658e-10 | 7.6028e-10 | 3.1946e-10 | 1.7216e-11 | 297994.156
388017.813 | 4.3802e-09 | 5.2792e-09 | 1.5137e-10 | 6.9772e-09 | 5.4995e-09 | 2.761e-10 | 7.5565e-10 | 3.2415e-10 | 1.6905e-11 | 298006.344
388029.969 | 4.3797e-09 | 5.2816e-09 | 1.5209e-10 | 7.0596e-09 | 5.4487e-09 | 2.7927e-10 | 7.5879e-10 | 3.1977e-10 | 1.6944e-11 | 298018.5
388042.125 | 4.3606e-09 | 5.3221e-09 | 1.5414e-10 | 7.01e-09 | 5.4685e-09 | 2.7859e-10 | 7.5343e-10 | 3.2125e-10 | 1.7064e-11 | 298030.656
388054.313 | 4.4145e-09 | 5.3232e-09 | 1.5232e-10 | 7.0164e-09 | 5.4683e-09 | 2.7679e-10 | 7.4993e-10 | 3.2122e-10 | 1.7107e-11 | 298042.844
388066.469 | 4.3683e-09 | 5.2401e-09 | 1.5184e-10 | 6.9359e-09 | 5.4692e-09 | 2.763e-10 | 7.6563e-10 | 3.1983e-10 | 1.7042e-11 | 298055
388078.625 | 4.3501e-09 | 5.3023e-09 | 1.5149e-10 | 7.0362e-09 | 5.5694e-09 | 2.7529e-10 | 7.6142e-10 | 3.1933e-10 | 1.6912e-11 | 298067.156
388090.813 | 4.3481e-09 | 5.2927e-09 | 1.5128e-10 | 6.9517e-09 | 5.5012e-09 | 2.75e-10 | 7.5307e-10 | 3.2153e-10 | 1.7192e-11 | 298079.344
388102.969 | 4.3695e-09 | 5.2931e-09 | 1.5211e-10 | 7.0117e-09 | 5.4957e-09 | 2.7667e-10 | 7.6279e-10 | 3.2144e-10 | 1.6765e-11 | 298091.5
388115.125 | 4.3974e-09 | 5.2645e-09 | 1.5239e-10 | 7.0223e-09 | 5.5039e-09 | 2.7663e-10 | 7.6236e-10 | 3.2142e-10 | 1.7071e-11 | 298103.656
388127.313 | 4.4678e-09 | 5.2486e-09 | 1.5187e-10 | 7.0132e-09 | 5.4598e-09 | 2.7579e-10 | 7.6742e-10 | 3.2046e-10 | 1.7133e-11 | 298115.844
388139.469 | 4.4146e-09 | 5.3483e-09 | 1.5325e-10 | 7.0282e-09 | 5.4946e-09 | 2.7799e-10 | 7.6491e-10 | 3.2293e-10 | 1.6967e-11 | 298128
388151.625 | 4.479e-09 | 5.3464e-09 | 1.5424e-10 | 6.9746e-09 | 5.5349e-09 | 2.7793e-10 | 7.5989e-10 | 3.207e-10 | 1.723e-11 | 298140.156
388163.813 | 4.444e-09 | 5.3197e-09 | 1.5393e-10 | 7.0049e-09 | 5.4961e-09 | 2.7857e-10 | 7.6821e-10 | 3.2775e-10 | 1.7109e-11 | 298152.344
388175.969 | 4.4152e-09 | 5.2968e-09 | 1.5425e-10 | 7.0953e-09 | 5.5684e-09 | 2.8171e-10 | 7.613e-10 | 3.2145e-10 | 1.7058e-11 | 298164.5
388188.125 | 4.3901e-09 | 5.348e-09 | 1.5317e-10 | 7.0558e-09 | 5.5105e-09 | 2.7957e-10 | 7.5943e-10 | 3.2522e-10 | 1.7059e-11 | 298176.656
388200.313 | 4.429e-09 | 5.3583e-09 | 1.5319e-10 | 7.0129e-09 | 5.5075e-09 | 2.7852e-10 | 7.7388e-10 | 3.2241e-10 | 1.699e-11 | 298188.844
388212.469 | 4.4236e-09 | 5.2951e-09 | 1.5078e-10 | 7.1307e-09 | 5.5347e-09 | 2.758e-10 | 7.6378e-10 | 3.266e-10 | 1.7086e-11 | 298201
388224.625 | 4.4302e-09 | 5.347e-09 | 1.556e-10 | 7.0332e-09 | 5.5498e-09 | 2.7608e-10 | 7.5868e-10 | 3.247e-10 | 1.7284e-11 | 298213.156
388236.813 | 4.4146e-09 | 5.3828e-09 | 1.5472e-10 | 7.0881e-09 | 5.5078e-09 | 2.803e-10 | 7.6857e-10 | 3.2099e-10 | 1.693e-11 | 298225.344
388248.969 | 4.4871e-09 | 5.3507e-09 | 1.5412e-10 | 7.0934e-09 | 5.4839e-09 | 2.7777e-10 | 7.62e-10 | 3.2583e-10 | 1.7522e-11 | 298237.5
388261.125 | 4.4375e-09 | 5.3309e-09 | 1.5426e-10 | 7.1245e-09 | 5.5559e-09 | 2.7709e-10 | 7.6183e-10 | 3.2603e-10 | 1.6951e-11 | 298249.656
388273.313 | 4.5047e-09 | 5.3054e-09 | 1.5535e-10 | 7.035e-09 | 5.525e-09 | 2.7628e-10 | 7.6792e-10 | 3.2713e-10 | 1.7055e-11 | 298261.844
388285.469 | 4.4022e-09 | 5.2808e-09 | 1.5286e-10 | 7.1105e-09 | 5.4931e-09 | 2.8289e-10 | 7.6062e-10 | 3.1917e-10 | 1.6873e-11 | 298274
388297.625 | 4.4083e-09 | 5.3243e-09 | 1.5168e-10 | 7.0297e-09 | 5.5397e-09 | 2.7942e-10 | 7.6746e-10 | 3.2217e-10 | 1.7166e-11 | 298286.156
388309.813 | 4.4003e-09 | 5.3578e-09 | 1.5129e-10 | 7.0861e-09 | 5.5361e-09 | 2.7661e-10 | 7.6176e-10 | 3.2529e-10 | 1.7096e-11 | 298298.344
388321.969 | 4.4589e-09 | 5.3939e-09 | 1.5366e-10 | 6.994e-09 | 5.514e-09 | 2.7784e-10 | 7.6272e-10 | 3.2211e-10 | 1.7049e-11 | 298310.5
388334.125 | 4.3413e-09 | 5.3347e-09 | 1.5279e-10 | 7.0395e-09 | 5.5071e-09 | 2.7656e-10 | 7.5548e-10 | 3.1962e-10 | 1.7149e-11 | 298322.656
388346.313 | 4.382e-09 | 5.303e-09 | 1.5144e-10 | 7.0285e-09 | 5.514e-09 | 2.7682e-10 | 7.5576e-10 | 3.2288e-10 | 1.715e-11 | 298334.844
388358.469 | 4.4018e-09 | 5.3894e-09 | 1.5147e-10 | 6.9927e-09 | 5.5056e-09 | 2.7662e-10 | 7.5286e-10 | 3.1683e-10 | 1.701e-11 | 298347
388370.625 | 4.347e-09 | 5.2783e-09 | 1.5041e-10 | 6.9758e-09 | 5.5384e-09 | 2.7866e-10 | 7.5422e-10 | 3.2049e-10 | 1.6731e-11 | 298359.156
388382.813 | 4.3766e-09 | 5.3097e-09 | 1.4993e-10 | 7.0148e-09 | 5.4785e-09 | 2.7782e-10 | 7.527e-10 | 3.2206e-10 | 1.6911e-11 | 298371.344
388394.969 | 4.4181e-09 | 5.3003e-09 | 1.5078e-10 | 6.9871e-09 | 5.4913e-09 | 2.7808e-10 | 7.517e-10 | 3.1657e-10 | 1.7181e-11 | 298383.5
388407.156 | 4.3833e-09 | 5.2974e-09 | 1.5191e-10 | 7.0754e-09 | 5.4624e-09 | 2.7469e-10 | 7.6312e-10 | 3.2278e-10 | 1.7062e-11 | 298395.687
388419.313 | 4.4447e-09 | 5.2944e-09 | 1.5206e-10 | 6.9829e-09 | 5.4748e-09 | 2.7883e-10 | 7.6361e-10 | 3.2178e-10 | 1.6914e-11 | 298407.844
388431.469 | 4.3498e-09 | 5.3349e-09 | 1.527e-10 | 6.941e-09 | 5.492e-09 | 2.8008e-10 | 7.5128e-10 | 3.1804e-10 | 1.6939e-11 | 298420
388443.656 | 4.4154e-09 | 5.2395e-09 | 1.5292e-10 | 6.9619e-09 | 5.5135e-09 | 2.7311e-10 | 7.504e-10 | 3.2106e-10 | 1.6956e-11 | 298432.187
388455.813 | 4.3971e-09 | 5.2931e-09 | 1.5174e-10 | 7.0397e-09 | 5.4635e-09 | 2.7961e-10 | 7.4322e-10 | 3.2307e-10 | 1.6982e-11 | 298444.344
388467.969 | 4.3419e-09 | 5.2576e-09 | 1.5106e-10 | 6.9978e-09 | 5.4752e-09 | 2.7507e-10 | 7.5669e-10 | 3.1979e-10 | 1.7048e-11 | 298456.5
388480.156 | 4.3715e-09 | 5.3057e-09 | 1.5219e-10 | 7.0563e-09 | 5.5447e-09 | 2.777e-10 | 7.5469e-10 | 3.246e-10 | 1.6906e-11 | 298468.687
388492.313 | 4.3713e-09 | 5.3255e-09 | 1.5265e-10 | 6.98e-09 | 5.4984e-09 | 2.7864e-10 | 7.5286e-10 | 3.1873e-10 | 1.6974e-11 | 298480.844
388504.469 | 4.3263e-09 | 5.2725e-09 | 1.5178e-10 | 7.0353e-09 | 5.5037e-09 | 2.7827e-10 | 7.5702e-10 | 3.2004e-10 | 1.7134e-11 | 298493
388516.656 | 4.4022e-09 | 5.3529e-09 | 1.5277e-10 | 7.0188e-09 | 5.4499e-09 | 2.7661e-10 | 7.4646e-10 | 3.1778e-10 | 1.6989e-11 | 298505.187
388528.813 | 4.4298e-09 | 5.2668e-09 | 1.5242e-10 | 6.9703e-09 | 5.4978e-09 | 2.7912e-10 | 7.5833e-10 | 3.2089e-10 | 1.6924e-11 | 298517.344
388540.969 | 4.3901e-09 | 5.3062e-09 | 1.5217e-10 | 6.9846e-09 | 5.5493e-09 | 2.7633e-10 | 7.5057e-10 | 3.1874e-10 | 1.6929e-11 | 298529.5
388553.156 | 4.3557e-09 | 5.3775e-09 | 1.5174e-10 | 6.9691e-09 | 5.4619e-09 | 2.7505e-10 | 7.533e-10 | 3.2201e-10 | 1.6851e-11 | 298541.687
388565.313 | 4.3458e-09 | 5.2888e-09 | 1.5112e-10 | 6.878e-09 | 5.5353e-09 | 2.7435e-10 | 7.5154e-10 | 3.2189e-10 | 1.7021e-11 | 298553.844
388577.469 | 4.4252e-09 | 5.3085e-09 | 1.5276e-10 | 6.9514e-09 | 5.5223e-09 | 2.7602e-10 | 7.4812e-10 | 3.2197e-10 | 1.6903e-11 | 298566
388589.656 | 4.4124e-09 | 5.2956e-09 | 1.5231e-10 | 7.0165e-09 | 5.4884e-09 | 2.7415e-10 | 7.5617e-10 | 3.22e-10 | 1.7293e-11 | 298578.187
388601.813 | 4.3836e-09 | 5.2458e-09 | 1.5075e-10 | 6.9149e-09 | 5.4644e-09 | 2.7767e-10 | 7.5217e-10 | 3.2124e-10 | 1.6876e-11 | 298590.344
388613.969 | 4.3888e-09 | 5.2724e-09 | 1.5371e-10 | 6.9386e-09 | 5.5016e-09 | 2.7479e-10 | 7.4625e-10 | 3.1671e-10 | 1.7022e-11 | 298602.5
388626.156 | 4.3538e-09 | 5.2949e-09 | 1.5162e-10 | 7.0185e-09 | 5.5237e-09 | 2.7522e-10 | 7.5507e-10 | 3.2312e-10 | 1.704e-11 | 298614.687
388638.313 | 4.3493e-09 | 5.2881e-09 | 1.516e-10 | 6.9715e-09 | 5.5063e-09 | 2.7583e-10 | 7.5813e-10 | 3.2095e-10 | 1.7084e-11 | 298626.844
388650.469 | 4.3657e-09 | 5.3174e-09 | 1.5373e-10 | 6.9916e-09 | 5.4868e-09 | 2.7919e-10 | 7.5355e-10 | 3.1797e-10 | 1.7167e-11 | 298639
388662.656 | 4.362e-09 | 5.299e-09 | 1.5156e-10 | 6.9999e-09 | 5.5343e-09 | 2.7612e-10 | 7.4149e-10 | 3.1874e-10 | 1.6883e-11 | 298651.187
388674.813 | 4.3997e-09 | 5.3583e-09 | 1.5148e-10 | 6.9625e-09 | 5.4901e-09 | 2.7614e-10 | 7.5637e-10 | 3.1991e-10 | 1.6805e-11 | 298663.344
388686.969 | 4.3359e-09 | 5.2744e-09 | 1.5179e-10 | 6.9505e-09 | 5.4824e-09 | 2.7558e-10 | 7.5083e-10 | 3.2015e-10 | 1.7172e-11 | 298675.5
388699.156 | 4.4242e-09 | 5.3352e-09 | 1.5256e-10 | 7.0115e-09 | 5.5611e-09 | 2.7926e-10 | 7.5138e-10 | 3.1922e-10 | 1.6865e-11 | 298687.687
388711.313 | 4.4315e-09 | 5.303e-09 | 1.5109e-10 | 6.9828e-09 | 5.4895e-09 | 2.7854e-10 | 7.5334e-10 | 3.1885e-10 | 1.7094e-11 | 298699.844
388723.469 | 4.4011e-09 | 5.3323e-09 | 1.5351e-10 | 6.9545e-09 | 5.5083e-09 | 2.7784e-10 | 7.5165e-10 | 3.1978e-10 | 1.7161e-11 | 298712
388735.656 | 4.3843e-09 | 5.3672e-09 | 1.5257e-10 | 6.9291e-09 | 5.5325e-09 | 2.7847e-10 | 7.4928e-10 | 3.1911e-10 | 1.7072e-11 | 298724.187
388747.813 | 4.3476e-09 | 5.3414e-09 | 1.5083e-10 | 6.9882e-09 | 5.5018e-09 | 2.7881e-10 | 7.4882e-10 | 3.1893e-10 | 1.7125e-11 | 298736.344
388759.969 | 4.3875e-09 | 5.3281e-09 | 1.5211e-10 | 6.9231e-09 | 5.5266e-09 | 2.7651e-10 | 7.5614e-10 | 3.204e-10 | 1.7108e-11 | 298748.5
388772.156 | 4.4197e-09 | 5.3105e-09 | 1.5247e-10 | 7.0038e-09 | 5.5327e-09 | 2.7924e-10 | 7.6072e-10 | 3.2193e-10 | 1.7004e-11 | 298760.687
388784.313 | 4.4104e-09 | 5.3423e-09 | 1.5208e-10 | 6.9927e-09 | 5.4983e-09 | 2.7812e-10 | 7.5581e-10 | 3.2735e-10 | 1.691e-11 | 298772.844
388796.5 | 4.4358e-09 | 5.298e-09 | 1.5278e-10 | 6.9851e-09 | 5.5172e-09 | 2.793e-10 | 7.5994e-10 | 3.1842e-10 | 1.727e-11 | 298785.031
388808.656 | 4.4542e-09 | 5.34e-09 | 1.5151e-10 | 6.9995e-09 | 5.5393e-09 | 2.7807e-10 | 7.5651e-10 | 3.2071e-10 | 1.7118e-11 | 298797.187
388820.813 | 4.4325e-09 | 5.3336e-09 | 1.5402e-10 | 7.0272e-09 | 5.5524e-09 | 2.8157e-10 | 7.643e-10 | 3.2156e-10 | 1.7214e-11 | 298809.344
388833 | 4.4485e-09 | 5.3233e-09 | 1.5271e-10 | 7.0098e-09 | 5.512e-09 | 2.7978e-10 | 7.5334e-10 | 3.2206e-10 | 1.704e-11 | 298821.531
388845.156 | 4.385e-09 | 5.3383e-09 | 1.523e-10 | 6.986e-09 | 5.5277e-09 | 2.7542e-10 | 7.5333e-10 | 3.1662e-10 | 1.7435e-11 | 298833.687
388857.313 | 4.447e-09 | 5.3378e-09 | 1.5325e-10 | 7.0428e-09 | 5.5172e-09 | 2.8211e-10 | 7.5996e-10 | 3.1913e-10 | 1.6954e-11 | 298845.844
388869.5 | 4.4025e-09 | 5.2957e-09 | 1.5247e-10 | 7.0101e-09 | 5.5443e-09 | 2.7842e-10 | 7.5126e-10 | 3.1713e-10 | 1.726e-11 | 298858.031
388881.656 | 4.504e-09 | 5.2416e-09 | 1.5239e-10 | 6.9627e-09 | 5.5941e-09 | 2.756e-10 | 7.5885e-10 | 3.2007e-10 | 1.7131e-11 | 298870.187
388893.813 | 4.46e-09 | 5.3652e-09 | 1.5135e-10 | 6.9277e-09 | 5.4998e-09 | 2.7526e-10 | 7.5762e-10 | 3.2332e-10 | 1.6876e-11 | 298882.344
388906 | 4.3714e-09 | 5.3335e-09 | 1.5152e-10 | 6.9634e-09 | 5.5766e-09 | 2.7966e-10 | 7.4887e-10 | 3.2321e-10 | 1.7229e-11 | 298894.531
388918.156 | 4.4209e-09 | 5.3309e-09 | 1.5361e-10 | 7.0219e-09 | 5.4806e-09 | 2.8072e-10 | 7.5384e-10 | 3.1728e-10 | 1.6883e-11 | 298906.687
388930.313 | 4.3702e-09 | 5.3356e-09 | 1.5078e-10 | 6.9575e-09 | 5.4799e-09 | 2.7734e-10 | 7.5334e-10 | 3.1809e-10 | 1.6991e-11 | 298918.844
388942.5 | 4.371e-09 | 5.352e-09 | 1.5106e-10 | 6.978e-09 | 5.4436e-09 | 2.7655e-10 | 7.5413e-10 | 3.1851e-10 | 1.6983e-11 | 298931.031
388954.656 | 4.3776e-09 | 5.3308e-09 | 1.5134e-10 | 6.9765e-09 | 5.4959e-09 | 2.7709e-10 | 7.5369e-10 | 3.2055e-10 | 1.7015e-11 | 298943.187
388966.813 | 4.4184e-09 | 5.344e-09 | 1.5177e-10 | 7.0067e-09 | 5.4897e-09 | 2.7632e-10 | 7.6372e-10 | 3.2271e-10 | 1.6974e-11 | 298955.344
388979 | 4.3832e-09 | 5.2893e-09 | 1.5171e-10 | 7.0272e-09 | 5.4796e-09 | 2.7323e-10 | 7.4856e-10 | 3.1913e-10 | 1.7045e-11 | 298967.531
388991.156 | 4.4704e-09 | 5.3188e-09 | 1.5118e-10 | 7.0605e-09 | 5.5754e-09 | 2.7661e-10 | 7.5046e-10 | 3.1823e-10 | 1.6794e-11 | 298979.687
389003.313 | 4.4037e-09 | 5.3859e-09 | 1.5327e-10 | 7.0628e-09 | 5.4696e-09 | 2.7801e-10 | 7.5829e-10 | 3.2121e-10 | 1.7152e-11 | 298991.844
389015.5 | 4.3727e-09 | 5.3431e-09 | 1.5281e-10 | 7.0051e-09 | 5.568e-09 | 2.8068e-10 | 7.5789e-10 | 3.1669e-10 | 1.732e-11 | 299004.031
389027.656 | 4.4086e-09 | 5.3465e-09 | 1.5113e-10 | 7.0317e-09 | 5.5506e-09 | 2.8352e-10 | 7.5747e-10 | 3.1954e-10 | 1.6863e-11 | 299016.187
389039.813 | 4.4543e-09 | 5.2935e-09 | 1.5429e-10 | 6.9781e-09 | 5.5586e-09 | 2.819e-10 | 7.6039e-10 | 3.2067e-10 | 1.6904e-11 | 299028.344
389052 | 4.4061e-09 | 5.2886e-09 | 1.5258e-10 | 6.9621e-09 | 5.5498e-09 | 2.7828e-10 | 7.5681e-10 | 3.2132e-10 | 1.6837e-11 | 299040.531
389064.156 | 4.4663e-09 | 5.3621e-09 | 1.5264e-10 | 6.9483e-09 | 5.5915e-09 | 2.792e-10 | 7.578e-10 | 3.1927e-10 | 1.698e-11 | 299052.687
389076.313 | 4.4405e-09 | 5.317e-09 | 1.5162e-10 | 6.9814e-09 | 5.5482e-09 | 2.7938e-10 | 7.5718e-10 | 3.2422e-10 | 1.7122e-11 | 299064.844
389088.5 | 4.4689e-09 | 5.3867e-09 | 1.5021e-10 | 6.9936e-09 | 5.5811e-09 | 2.7991e-10 | 7.5755e-10 | 3.2419e-10 | 1.6998e-11 | 299077.031
389100.656 | 4.4589e-09 | 5.3221e-09 | 1.5217e-10 | 7.0223e-09 | 5.5444e-09 | 2.7849e-10 | 7.5759e-10 | 3.1943e-10 | 1.7003e-11 | 299089.187
389112.813 | 4.4003e-09 | 5.3891e-09 | 1.5106e-10 | 7.0197e-09 | 5.5679e-09 | 2.7931e-10 | 7.5296e-10 | 3.1758e-10 | 1.6763e-11 | 299101.344
389125 | 4.3892e-09 | 5.3743e-09 | 1.5086e-10 | 6.9922e-09 | 5.5618e-09 | 2.7985e-10 | 7.5682e-10 | 3.1919e-10 | 1.6926e-11 | 299113.531
389137.156 | 4.4589e-09 | 5.3532e-09 | 1.5168e-10 | 7.019e-09 | 5.5883e-09 | 2.8112e-10 | 7.575e-10 | 3.2096e-10 | 1.6989e-11 | 299125.687
389149.313 | 4.4262e-09 | 5.3729e-09 | 1.5268e-10 | 7.0183e-09 | 5.4939e-09 | 2.7962e-10 | 7.5762e-10 | 3.236e-10 | 1.7332e-11 | 299137.844
389161.5 | 4.4168e-09 | 5.3283e-09 | 1.5229e-10 | 7.0043e-09 | 5.5453e-09 | 2.7863e-10 | 7.479e-10 | 3.2093e-10 | 1.7005e-11 | 299150.031
389173.656 | 4.4376e-09 | 5.3607e-09 | 1.5347e-10 | 7.0428e-09 | 5.6028e-09 | 2.7791e-10 | 7.5225e-10 | 3.1983e-10 | 1.6758e-11 | 299162.187
389185.844 | 4.4494e-09 | 5.2858e-09 | 1.5222e-10 | 7.0226e-09 | 5.5387e-09 | 2.7725e-10 | 7.4971e-10 | 3.2055e-10 | 1.6985e-11 | 299174.375
389198 | 4.4121e-09 | 5.3392e-09 | 1.5181e-10 | 6.948e-09 | 5.5261e-09 | 2.7656e-10 | 7.439e-10 | 3.1721e-10 | 1.6972e-11 | 299186.531
389210.156 | 4.4224e-09 | 5.3431e-09 | 1.5062e-10 | 6.8882e-09 | 5.535e-09 | 2.7694e-10 | 7.472e-10 | 3.1914e-10 | 1.6897e-11 | 299198.687
389222.344 | 4.3842e-09 | 5.3426e-09 | 1.5182e-10 | 6.9719e-09 | 5.5509e-09 | 2.795e-10 | 7.4854e-10 | 3.1931e-10 | 1.7e-11 | 299210.875
389234.5 | 4.4118e-09 | 5.3557e-09 | 1.5112e-10 | 6.9388e-09 | 5.522e-09 | 2.788e-10 | 7.5051e-10 | 3.1951e-10 | 1.7073e-11 | 299223.031
389246.656 | 4.4053e-09 | 5.3572e-09 | 1.5107e-10 | 6.9544e-09 | 5.5574e-09 | 2.743e-10 | 7.5053e-10 | 3.1998e-10 | 1.7068e-11 | 299235.187
389258.844 | 4.3858e-09 | 5.3282e-09 | 1.5072e-10 | 6.9611e-09 | 5.5262e-09 | 2.771e-10 | 7.5596e-10 | 3.1909e-10 | 1.7134e-11 | 299247.375
389271 | 4.383e-09 | 5.3465e-09 | 1.529e-10 | 6.9892e-09 | 5.4939e-09 | 2.7606e-10 | 7.3337e-10 | 3.1916e-10 | 1.6977e-11 | 299259.531
389283.156 | 4.4307e-09 | 5.3932e-09 | 1.5256e-10 | 6.9973e-09 | 5.5053e-09 | 2.7669e-10 | 7.4928e-10 | 3.1745e-10 | 1.6966e-11 | 299271.687
389295.344 | 4.3967e-09 | 5.3322e-09 | 1.5234e-10 | 6.8996e-09 | 5.546e-09 | 2.7905e-10 | 7.5173e-10 | 3.2034e-10 | 1.709e-11 | 299283.875
389307.5 | 4.3412e-09 | 5.3859e-09 | 1.5068e-10 | 6.944e-09 | 5.4709e-09 | 2.7446e-10 | 7.4999e-10 | 3.156e-10 | 1.6942e-11 | 299296.031
389319.656 | 4.3948e-09 | 5.325e-09 | 1.5204e-10 | 6.9735e-09 | 5.4453e-09 | 2.7608e-10 | 7.4952e-10 | 3.1935e-10 | 1.6934e-11 | 299308.187
389331.844 | 4.3594e-09 | 5.3005e-09 | 1.5105e-10 | 6.9014e-09 | 5.5754e-09 | 2.7585e-10 | 7.4819e-10 | 3.1709e-10 | 1.685e-11 | 299320.375
389344 | 4.4134e-09 | 5.3043e-09 | 1.5066e-10 | 6.9383e-09 | 5.5653e-09 | 2.7645e-10 | 7.4313e-10 | 3.1912e-10 | 1.7014e-11 | 299332.531
389356.156 | 4.433e-09 | 5.3314e-09 | 1.5083e-10 | 6.9641e-09 | 5.5002e-09 | 2.7676e-10 | 7.4874e-10 | 3.1695e-10 | 1.7015e-11 | 299344.687
389368.344 | 4.4293e-09 | 5.3005e-09 | 1.5055e-10 | 6.9533e-09 | 5.5612e-09 | 2.7702e-10 | 7.5259e-10 | 3.1223e-10 | 1.7049e-11 | 299356.875
389380.5 | 4.3475e-09 | 5.3636e-09 | 1.5239e-10 | 6.9287e-09 | 5.5528e-09 | 2.7898e-10 | 7.4583e-10 | 3.1634e-10 | 1.6919e-11 | 299369.031
389392.656 | 4.4028e-09 | 5.3766e-09 | 1.5113e-10 | 6.939e-09 | 5.5383e-09 | 2.7511e-10 | 7.4377e-10 | 3.1676e-10 | 1.6774e-11 | 299381.187
389404.844 | 4.4135e-09 | 5.3411e-09 | 1.4995e-10 | 6.9911e-09 | 5.5226e-09 | 2.7891e-10 | 7.4327e-10 | 3.1949e-10 | 1.6997e-11 | 299393.375
389417 | 4.3938e-09 | 5.3538e-09 | 1.5029e-10 | 6.8977e-09 | 5.499e-09 | 2.7474e-10 | 7.3998e-10 | 3.18e-10 | 1.6854e-11 | 299405.531
389429.156 | 4.4247e-09 | 5.36e-09 | 1.5161e-10 | 6.9392e-09 | 5.4839e-09 | 2.7797e-10 | 7.4491e-10 | 3.1851e-10 | 1.6825e-11 | 299417.687
389441.344 | 4.3776e-09 | 5.3566e-09 | 1.5017e-10 | 6.9901e-09 | 5.4812e-09 | 2.7873e-10 | 7.4908e-10 | 3.1541e-10 | 1.6961e-11 | 299429.875
389453.5 | 4.4278e-09 | 5.3612e-09 | 1.5182e-10 | 6.9119e-09 | 5.4734e-09 | 2.8026e-10 | 7.4178e-10 | 3.1596e-10 | 1.7154e-11 | 299442.031
389465.656 | 4.3889e-09 | 5.3365e-09 | 1.5146e-10 | 6.9197e-09 | 5.5087e-09 | 2.7711e-10 | 7.5176e-10 | 3.1533e-10 | 1.7037e-11 | 299454.187
389477.844 | 4.4025e-09 | 5.3098e-09 | 1.5249e-10 | 6.9937e-09 | 5.4829e-09 | 2.7625e-10 | 7.5025e-10 | 3.1612e-10 | 1.6766e-11 | 299466.375
389490 | 4.3972e-09 | 5.3163e-09 | 1.5022e-10 | 6.8064e-09 | 5.5333e-09 | 2.8007e-10 | 7.5076e-10 | 3.1844e-10 | 1.7038e-11 | 299478.531
389502.156 | 4.3871e-09 | 5.2891e-09 | 1.5152e-10 | 6.9616e-09 | 5.57e-09 | 2.7513e-10 | 7.482e-10 | 3.2103e-10 | 1.7031e-11 | 299490.687
389514.344 | 4.4019e-09 | 5.3212e-09 | 1.5153e-10 | 6.9024e-09 | 5.4676e-09 | 2.7623e-10 | 7.5254e-10 | 3.1939e-10 | 1.6954e-11 | 299502.875
389526.5 | 4.3883e-09 | 5.3578e-09 | 1.5315e-10 | 6.9511e-09 | 5.5601e-09 | 2.8114e-10 | 7.465e-10 | 3.1809e-10 | 1.6981e-11 | 299515.031
389538.688 | 4.3863e-09 | 5.3111e-09 | 1.4991e-10 | 6.9205e-09 | 5.4945e-09 | 2.7742e-10 | 7.4666e-10 | 3.1671e-10 | 1.6853e-11 | 299527.219
389550.844 | 4.3685e-09 | 5.2976e-09 | 1.5123e-10 | 6.931e-09 | 5.5042e-09 | 2.7868e-10 | 7.5518e-10 | 3.1427e-10 | 1.6824e-11 | 299539.375
389563 | 4.4157e-09 | 5.312e-09 | 1.5228e-10 | 6.9238e-09 | 5.4852e-09 | 2.7686e-10 | 7.414e-10 | 3.1679e-10 | 1.6813e-11 | 299551.531
389575.188 | 4.3957e-09 | 5.322e-09 | 1.5167e-10 | 6.9216e-09 | 5.5524e-09 | 2.7892e-10 | 7.4599e-10 | 3.1613e-10 | 1.6799e-11 | 299563.719
389587.344 | 4.4084e-09 | 5.2564e-09 | 1.5031e-10 | 6.9321e-09 | 5.5154e-09 | 2.7612e-10 | 7.4552e-10 | 3.1278e-10 | 1.7008e-11 | 299575.875
389599.5 | 4.382e-09 | 5.292e-09 | 1.5213e-10 | 6.8789e-09 | 5.5482e-09 | 2.7325e-10 | 7.4534e-10 | 3.1458e-10 | 1.6818e-11 | 299588.031
389611.688 | 4.3668e-09 | 5.2709e-09 | 1.5158e-10 | 6.8574e-09 | 5.5252e-09 | 2.7479e-10 | 7.3234e-10 | 3.1765e-10 | 1.706e-11 | 299600.219
389623.844 | 4.427e-09 | 5.2717e-09 | 1.5007e-10 | 6.991e-09 | 5.4714e-09 | 2.7914e-10 | 7.4541e-10 | 3.1664e-10 | 1.698e-11 | 299612.375
389636 | 4.4083e-09 | 5.3592e-09 | 1.5093e-10 | 6.8772e-09 | 5.4913e-09 | 2.7638e-10 | 7.4458e-10 | 3.1501e-10 | 1.6885e-11 | 299624.531
389648.188 | 4.3549e-09 | 5.284e-09 | 1.5081e-10 | 6.9015e-09 | 5.4719e-09 | 2.7616e-10 | 7.4427e-10 | 3.1396e-10 | 1.6568e-11 | 299636.719
389660.344 | 4.3869e-09 | 5.3103e-09 | 1.5052e-10 | 6.9762e-09 | 5.4734e-09 | 2.7567e-10 | 7.486e-10 | 3.1442e-10 | 1.6982e-11 | 299648.875
389672.5 | 4.3778e-09 | 5.2561e-09 | 1.494e-10 | 6.9234e-09 | 5.4951e-09 | 2.727e-10 | 7.4519e-10 | 3.1193e-10 | 1.6885e-11 | 299661.031
389684.688 | 4.4244e-09 | 5.3337e-09 | 1.5133e-10 | 6.8654e-09 | 5.4882e-09 | 2.7771e-10 | 7.4843e-10 | 3.1667e-10 | 1.6998e-11 | 299673.219
389696.844 | 4.3976e-09 | 5.317e-09 | 1.5154e-10 | 6.9102e-09 | 5.4806e-09 | 2.7818e-10 | 7.4926e-10 | 3.1834e-10 | 1.6933e-11 | 299685.375
389709 | 4.3276e-09 | 5.316e-09 | 1.5101e-10 | 6.8526e-09 | 5.5405e-09 | 2.762e-10 | 7.5065e-10 | 3.1354e-10 | 1.6985e-11 | 299697.531
389721.188 | 4.3735e-09 | 5.2918e-09 | 1.5102e-10 | 6.8874e-09 | 5.5157e-09 | 2.7735e-10 | 7.5455e-10 | 3.2059e-10 | 1.6876e-11 | 299709.719
389733.344 | 4.3537e-09 | 5.3248e-09 | 1.4942e-10 | 6.8761e-09 | 5.4571e-09 | 2.7528e-10 | 7.4797e-10 | 3.162e-10 | 1.6799e-11 | 299721.875
389745.5 | 4.4015e-09 | 5.2882e-09 | 1.5199e-10 | 6.8493e-09 | 5.4546e-09 | 2.7726e-10 | 7.4739e-10 | 3.1864e-10 | 1.7047e-11 | 299734.031
389757.688 | 4.3499e-09 | 5.3336e-09 | 1.4923e-10 | 6.8398e-09 | 5.4783e-09 | 2.7623e-10 | 7.4277e-10 | 3.2028e-10 | 1.6691e-11 | 299746.219
389769.844 | 4.3516e-09 | 5.3321e-09 | 1.5053e-10 | 6.822e-09 | 5.4721e-09 | 2.7549e-10 | 7.3897e-10 | 3.1594e-10 | 1.6958e-11 | 299758.375
389782 | 4.4129e-09 | 5.2567e-09 | 1.5006e-10 | 6.9349e-09 | 5.4475e-09 | 2.7623e-10 | 7.4388e-10 | 3.147e-10 | 1.684e-11 | 299770.531
389794.188 | 4.4056e-09 | 5.2319e-09 | 1.5006e-10 | 6.963e-09 | 5.5321e-09 | 2.7393e-10 | 7.4353e-10 | 3.1687e-10 | 1.6782e-11 | 299782.719
389806.344 | 4.342e-09 | 5.34e-09 | 1.5135e-10 | 6.8405e-09 | 5.4573e-09 | 2.7309e-10 | 7.4201e-10 | 3.169e-10 | 1.6998e-11 | 299794.875
389818.5 | 4.3553e-09 | 5.2881e-09 | 1.502e-10 | 6.8114e-09 | 5.4717e-09 | 2.731e-10 | 7.5135e-10 | 3.1368e-10 | 1.6833e-11 | 299807.031
389830.688 | 4.3592e-09 | 5.2699e-09 | 1.509e-10 | 6.8801e-09 | 5.5485e-09 | 2.7822e-10 | 7.4479e-10 | 3.1353e-10 | 1.6887e-11 | 299819.219
389842.844 | 4.3525e-09 | 5.3457e-09 | 1.516e-10 | 6.9113e-09 | 5.529e-09 | 2.759e-10 | 7.3284e-10 | 3.1609e-10 | 1.6952e-11 | 299831.375
389855 | 4.4356e-09 | 5.3061e-09 | 1.5111e-10 | 6.9128e-09 | 5.454e-09 | 2.7302e-10 | 7.3768e-10 | 3.1694e-10 | 1.6876e-11 | 299843.531
389867.188 | 4.4041e-09 | 5.2756e-09 | 1.5115e-10 | 6.8741e-09 | 5.4014e-09 | 2.7741e-10 | 7.4073e-10 | 3.1372e-10 | 1.6865e-11 | 299855.719
389879.344 | 4.3872e-09 | 5.2899e-09 | 1.51e-10 | 6.9209e-09 | 5.4945e-09 | 2.7647e-10 | 7.4492e-10 | 3.1121e-10 | 1.6738e-11 | 299867.875
389891.5 | 4.4183e-09 | 5.3288e-09 | 1.5067e-10 | 6.8228e-09 | 5.4648e-09 | 2.7646e-10 | 7.4903e-10 | 3.1179e-10 | 1.6656e-11 | 299880.031
389903.688 | 4.3636e-09 | 5.2869e-09 | 1.4822e-10 | 6.8457e-09 | 5.4607e-09 | 2.7654e-10 | 7.3556e-10 | 3.1682e-10 | 1.704e-11 | 299892.219
389915.844 | 4.4041e-09 | 5.307e-09 | 1.4919e-10 | 6.9178e-09 | 5.5086e-09 | 2.718e-10 | 7.5012e-10 | 3.1482e-10 | 1.6797e-11 | 299904.375
389928.031 | 4.3706e-09 | 5.3289e-09 | 1.5098e-10 | 6.9169e-09 | 5.4709e-09 | 2.746e-10 | 7.4348e-10 | 3.14e-10 | 1.6884e-11 | 299916.562
389940.188 | 4.3534e-09 | 5.2492e-09 | 1.4935e-10 | 6.9179e-09 | 5.4879e-09 | 2.7527e-10 | 7.5186e-10 | 3.1914e-10 | 1.6899e-11 | 299928.719
389952.344 | 4.3766e-09 | 5.2832e-09 | 1.4981e-10 | 6.8899e-09 | 5.494e-09 | 2.7157e-10 | 7.4571e-10 | 3.1292e-10 | 1.6792e-11 | 299940.875
389964.531 | 4.3722e-09 | 5.2629e-09 | 1.5022e-10 | 6.8592e-09 | 5.4522e-09 | 2.7652e-10 | 7.4267e-10 | 3.1332e-10 | 1.6621e-11 | 299953.062
389976.688 | 4.347e-09 | 5.288e-09 | 1.5115e-10 | 6.9258e-09 | 5.4688e-09 | 2.745e-10 | 7.4385e-10 | 3.184e-10 | 1.6844e-11 | 299965.219
389988.844 | 4.3681e-09 | 5.255e-09 | 1.4963e-10 | 6.9224e-09 | 5.5134e-09 | 2.6987e-10 | 7.4763e-10 | 3.1591e-10 | 1.6873e-11 | 299977.375
390001.031 | 4.3517e-09 | 5.2985e-09 | 1.507e-10 | 6.8321e-09 | 5.5079e-09 | 2.7602e-10 | 7.4429e-10 | 3.1487e-10 | 1.6755e-11 | 299989.562
390013.188 | 4.3819e-09 | 5.2713e-09 | 1.4989e-10 | 6.8693e-09 | 5.464e-09 | 2.7477e-10 | 7.4634e-10 | 3.1654e-10 | 1.6971e-11 | 300001.719
390025.344 | 4.4351e-09 | 5.2944e-09 | 1.5007e-10 | 6.9735e-09 | 5.4856e-09 | 2.7752e-10 | 7.474e-10 | 3.1681e-10 | 1.7046e-11 | 300013.875
390037.531 | 4.4079e-09 | 5.3178e-09 | 1.5149e-10 | 6.9563e-09 | 5.5293e-09 | 2.754e-10 | 7.4092e-10 | 3.1446e-10 | 1.6922e-11 | 300026.062
390049.688 | 4.399e-09 | 5.2857e-09 | 1.5053e-10 | 6.9217e-09 | 5.5377e-09 | 2.7131e-10 | 7.4259e-10 | 3.1259e-10 | 1.6824e-11 | 300038.219
390061.844 | 4.395e-09 | 5.2631e-09 | 1.486e-10 | 6.9004e-09 | 5.4833e-09 | 2.7235e-10 | 7.4008e-10 | 3.1537e-10 | 1.6768e-11 | 300050.375
390074.031 | 4.3482e-09 | 5.2816e-09 | 1.5077e-10 | 6.9261e-09 | 5.4123e-09 | 2.7611e-10 | 7.4385e-10 | 3.1343e-10 | 1.687e-11 | 300062.562
390086.188 | 4.2885e-09 | 5.2852e-09 | 1.4984e-10 | 6.8863e-09 | 5.4859e-09 | 2.7315e-10 | 7.379e-10 | 3.1441e-10 | 1.6873e-11 | 300074.719
390098.344 | 4.3374e-09 | 5.2427e-09 | 1.4811e-10 | 6.8305e-09 | 5.4574e-09 | 2.7302e-10 | 7.3989e-10 | 3.1072e-10 | 1.6941e-11 | 300086.875
390110.531 | 4.3964e-09 | 5.2403e-09 | 1.4868e-10 | 6.8549e-09 | 5.4402e-09 | 2.7536e-10 | 7.3977e-10 | 3.1239e-10 | 1.7038e-11 | 300099.062
390122.688 | 4.344e-09 | 5.2432e-09 | 1.5117e-10 | 6.8342e-09 | 5.4367e-09 | 2.7456e-10 | 7.3806e-10 | 3.1339e-10 | 1.6684e-11 | 300111.219
390134.844 | 4.3726e-09 | 5.251e-09 | 1.5114e-10 | 6.8254e-09 | 5.4891e-09 | 2.7485e-10 | 7.4483e-10 | 3.1895e-10 | 1.6863e-11 | 300123.375
390147.031 | 4.3648e-09 | 5.239e-09 | 1.4984e-10 | 6.8358e-09 | 5.4351e-09 | 2.7618e-10 | 7.5313e-10 | 3.1716e-10 | 1.6843e-11 | 300135.562
390159.188 | 4.3554e-09 | 5.3022e-09 | 1.4992e-10 | 6.8729e-09 | 5.4486e-09 | 2.7575e-10 | 7.4631e-10 | 3.1253e-10 | 1.7047e-11 | 300147.719
390171.344 | 4.3644e-09 | 5.3016e-09 | 1.5072e-10 | 6.8761e-09 | 5.4989e-09 | 2.7441e-10 | 7.4325e-10 | 3.1285e-10 | 1.7055e-11 | 300159.875
390183.531 | 4.3744e-09 | 5.2384e-09 | 1.5034e-10 | 6.9062e-09 | 5.4653e-09 | 2.7312e-10 | 7.4903e-10 | 3.1545e-10 | 1.6934e-11 | 300172.062
390195.688 | 4.3601e-09 | 5.3184e-09 | 1.5104e-10 | 6.8098e-09 | 5.446e-09 | 2.7563e-10 | 7.4228e-10 | 3.1225e-10 | 1.6744e-11 | 300184.219
390207.844 | 4.355e-09 | 5.2349e-09 | 1.5111e-10 | 6.9185e-09 | 5.4484e-09 | 2.7493e-10 | 7.4297e-10 | 3.1809e-10 | 1.6843e-11 | 300196.375
390220.031 | 4.3637e-09 | 5.3133e-09 | 1.5061e-10 | 6.8813e-09 | 5.5022e-09 | 2.7495e-10 | 7.5407e-10 | 3.1324e-10 | 1.6789e-11 | 300208.562
390232.188 | 4.3436e-09 | 5.286e-09 | 1.5031e-10 | 6.9471e-09 | 5.4833e-09 | 2.7377e-10 | 7.5131e-10 | 3.166e-10 | 1.6827e-11 | 300220.719
390244.344 | 4.4232e-09 | 5.3063e-09 | 1.4962e-10 | 6.8684e-09 | 5.4539e-09 | 2.7388e-10 | 7.4476e-10 | 3.178e-10 | 1.6746e-11 | 300232.875
390256.531 | 4.3772e-09 | 5.2813e-09 | 1.4963e-10 | 6.8563e-09 | 5.5026e-09 | 2.7405e-10 | 7.4596e-10 | 3.1813e-10 | 1.6953e-11 | 300245.062
390268.688 | 4.3731e-09 | 5.3395e-09 | 1.5051e-10 | 6.851e-09 | 5.4469e-09 | 2.7814e-10 | 7.4877e-10 | 3.1725e-10 | 1.6724e-11 | 300257.219
390280.844 | 4.3058e-09 | 5.3079e-09 | 1.5213e-10 | 6.9461e-09 | 5.5226e-09 | 2.7583e-10 | 7.4873e-10 | 3.1891e-10 | 1.6958e-11 | 300269.375
390293.031 | 4.3319e-09 | 5.2739e-09 | 1.5064e-10 | 6.8461e-09 | 5.5404e-09 | 2.7541e-10 | 7.4616e-10 | 3.166e-10 | 1.7082e-11 | 300281.562
390305.188 | 4.3799e-09 | 5.2836e-09 | 1.4989e-10 | 6.8895e-09 | 5.5095e-09 | 2.7406e-10 | 7.5364e-10 | 3.1405e-10 | 1.696e-11 | 300293.719
390317.375 | 4.3884e-09 | 5.3307e-09 | 1.5227e-10 | 6.9262e-09 | 5.5017e-09 | 2.7601e-10 | 7.5467e-10 | 3.1378e-10 | 1.705e-11 | 300305.906
390329.531 | 4.3715e-09 | 5.2948e-09 | 1.512e-10 | 6.8891e-09 | 5.4945e-09 | 2.7371e-10 | 7.3866e-10 | 3.2008e-10 | 1.681e-11 | 300318.062
390341.688 | 4.3333e-09 | 5.2483e-09 | 1.4997e-10 | 6.8359e-09 | 5.4986e-09 | 2.7519e-10 | 7.392e-10 | 3.1841e-10 | 1.6791e-11 | 300330.219
390353.875 | 4.3737e-09 | 5.2764e-09 | 1.49e-10 | 6.855e-09 | 5.4041e-09 | 2.7535e-10 | 7.3832e-10 | 3.1441e-10 | 1.6903e-11 | 300342.406
390366.031 | 4.3754e-09 | 5.286e-09 | 1.4957e-10 | 6.8471e-09 | 5.4999e-09 | 2.7674e-10 | 7.4493e-10 | 3.158e-10 | 1.6889e-11 | 300354.562
390378.188 | 4.3745e-09 | 5.267e-09 | 1.5066e-10 | 6.9211e-09 | 5.4995e-09 | 2.7353e-10 | 7.4318e-10 | 3.179e-10 | 1.6766e-11 | 300366.719
390390.375 | 4.3644e-09 | 5.2984e-09 | 1.5035e-10 | 6.8542e-09 | 5.5732e-09 | 2.7524e-10 | 7.3405e-10 | 3.1651e-10 | 1.7041e-11 | 300378.906
390402.531 | 4.4157e-09 | 5.2874e-09 | 1.4992e-10 | 6.9116e-09 | 5.4907e-09 | 2.7415e-10 | 7.4867e-10 | 3.1511e-10 | 1.6845e-11 | 300391.062
390414.688 | 4.4026e-09 | 5.383e-09 | 1.4981e-10 | 6.9121e-09 | 5.4807e-09 | 2.7422e-10 | 7.3978e-10 | 3.1547e-10 | 1.682e-11 | 300403.219
390426.875 | 4.3809e-09 | 5.2294e-09 | 1.501e-10 | 6.9384e-09 | 5.4864e-09 | 2.7419e-10 | 7.4638e-10 | 3.1956e-10 | 1.7056e-11 | 300415.406
390439.031 | 4.4076e-09 | 5.3178e-09 | 1.505e-10 | 7.0142e-09 | 5.5593e-09 | 2.76e-10 | 7.4555e-10 | 3.1478e-10 | 1.7205e-11 | 300427.562
390451.188 | 4.4103e-09 | 5.3067e-09 | 1.5273e-10 | 6.9983e-09 | 5.6039e-09 | 2.7613e-10 | 7.5081e-10 | 3.178e-10 | 1.6716e-11 | 300439.719
390463.375 | 4.411e-09 | 5.3353e-09 | 1.5188e-10 | 6.9704e-09 | 5.5138e-09 | 2.7699e-10 | 7.4629e-10 | 3.164e-10 | 1.7035e-11 | 300451.906
390475.531 | 4.4173e-09 | 5.3539e-09 | 1.5295e-10 | 6.8858e-09 | 5.5008e-09 | 2.7561e-10 | 7.4702e-10 | 3.162e-10 | 1.6875e-11 | 300464.062
390487.688 | 4.3975e-09 | 5.3116e-09 | 1.5223e-10 | 6.9664e-09 | 5.4675e-09 | 2.759e-10 | 7.4829e-10 | 3.1355e-10 | 1.697e-11 | 300476.219
390499.875 | 4.4294e-09 | 5.3417e-09 | 1.512e-10 | 6.9032e-09 | 5.5091e-09 | 2.7564e-10 | 7.5161e-10 | 3.1706e-10 | 1.6977e-11 | 300488.406
390512.031 | 4.3801e-09 | 5.3028e-09 | 1.5055e-10 | 6.8958e-09 | 5.5073e-09 | 2.7482e-10 | 7.4505e-10 | 3.1491e-10 | 1.6901e-11 | 300500.562
390524.188 | 4.3742e-09 | 5.3336e-09 | 1.5005e-10 | 7.022e-09 | 5.5105e-09 | 2.755e-10 | 7.4047e-10 | 3.1573e-10 | 1.6823e-11 | 300512.719
390536.375 | 4.3792e-09 | 5.3173e-09 | 1.4893e-10 | 6.9166e-09 | 5.4448e-09 | 2.7476e-10 | 7.4493e-10 | 3.1306e-10 | 1.6899e-11 | 300524.906
390548.531 | 4.3355e-09 | 5.2929e-09 | 1.4977e-10 | 6.8835e-09 | 5.4615e-09 | 2.7515e-10 | 7.4777e-10 | 3.1376e-10 | 1.6636e-11 | 300537.062
390560.688 | 4.4011e-09 | 5.3585e-09 | 1.5101e-10 | 6.8845e-09 | 5.5223e-09 | 2.7537e-10 | 7.5583e-10 | 3.1622e-10 | 1.6656e-11 | 300549.219
390572.875 | 4.3879e-09 | 5.2899e-09 | 1.499e-10 | 6.8699e-09 | 5.4547e-09 | 2.7286e-10 | 7.5096e-10 | 3.1392e-10 | 1.6867e-11 | 300561.406
390585.031 | 4.3796e-09 | 5.2568e-09 | 1.5075e-10 | 6.8692e-09 | 5.4926e-09 | 2.7561e-10 | 7.3911e-10 | 3.1905e-10 | 1.6847e-11 | 300573.562
390597.188 | 4.3547e-09 | 5.3132e-09 | 1.5062e-10 | 6.8796e-09 | 5.4788e-09 | 2.752e-10 | 7.4293e-10 | 3.17e-10 | 1.6969e-11 | 300585.719
390609.375 | 4.2932e-09 | 5.2493e-09 | 1.5214e-10 | 6.9452e-09 | 5.5473e-09 | 2.7779e-10 | 7.4111e-10 | 3.1562e-10 | 1.6833e-11 | 300597.906
390621.531 | 4.36e-09 | 5.2383e-09 | 1.5067e-10 | 6.9607e-09 | 5.4579e-09 | 2.7411e-10 | 7.4651e-10 | 3.1536e-10 | 1.6883e-11 | 300610.062
390633.688 | 4.3467e-09 | 5.2631e-09 | 1.4891e-10 | 6.8576e-09 | 5.4614e-09 | 2.7533e-10 | 7.3973e-10 | 3.1347e-10 | 1.6696e-11 | 300622.219
390645.875 | 4.3047e-09 | 5.2772e-09 | 1.4746e-10 | 6.903e-09 | 5.5155e-09 | 2.7281e-10 | 7.4838e-10 | 3.1132e-10 | 1.6776e-11 | 300634.406
390658.031 | 4.2776e-09 | 5.2489e-09 | 1.5075e-10 | 6.832e-09 | 5.4421e-09 | 2.7382e-10 | 7.488e-10 | 3.1372e-10 | 1.6624e-11 | 300646.562
390670.188 | 4.3667e-09 | 5.3131e-09 | 1.5095e-10 | 6.9232e-09 | 5.5172e-09 | 2.7527e-10 | 7.4395e-10 | 3.1495e-10 | 1.6659e-11 | 300658.719
390682.375 | 4.3357e-09 | 5.3135e-09 | 1.5368e-10 | 6.863e-09 | 5.4897e-09 | 2.7252e-10 | 7.4386e-10 | 3.1632e-10 | 1.6799e-11 | 300670.906
390694.531 | 4.3698e-09 | 5.2688e-09 | 1.4941e-10 | 6.8122e-09 | 5.5109e-09 | 2.7455e-10 | 7.3796e-10 | 3.1321e-10 | 1.7071e-11 | 300683.062
390706.719 | 4.3577e-09 | 5.2627e-09 | 1.4855e-10 | 6.7785e-09 | 5.4596e-09 | 2.7181e-10 | 7.4126e-10 | 3.1616e-10 | 1.6787e-11 | 300695.25
390718.875 | 4.406e-09 | 5.2936e-09 | 1.5066e-10 | 6.7616e-09 | 5.406e-09 | 2.7552e-10 | 7.3683e-10 | 3.1423e-10 | 1.6738e-11 | 300707.406
390731.031 | 4.3908e-09 | 5.3079e-09 | 1.5111e-10 | 6.9063e-09 | 5.479e-09 | 2.7325e-10 | 7.4589e-10 | 3.1255e-10 | 1.6701e-11 | 300719.562
390743.219 | 4.3469e-09 | 5.2598e-09 | 1.4815e-10 | 6.872e-09 | 5.4715e-09 | 2.7192e-10 | 7.3553e-10 | 3.1146e-10 | 1.6909e-11 | 300731.75
390755.375 | 4.3815e-09 | 5.2535e-09 | 1.4986e-10 | 6.9046e-09 | 5.4188e-09 | 2.7141e-10 | 7.4298e-10 | 3.1615e-10 | 1.694e-11 | 300743.906
390767.531 | 4.3897e-09 | 5.301e-09 | 1.5073e-10 | 6.8208e-09 | 5.4289e-09 | 2.719e-10 | 7.3313e-10 | 3.1547e-10 | 1.6813e-11 | 300756.062
390779.719 | 4.3513e-09 | 5.2596e-09 | 1.4869e-10 | 6.847e-09 | 5.4093e-09 | 2.7187e-10 | 7.4249e-10 | 3.1421e-10 | 1.6738e-11 | 300768.25
390791.875 | 4.3574e-09 | 5.2383e-09 | 1.4964e-10 | 6.7901e-09 | 5.4445e-09 | 2.7068e-10 | 7.3731e-10 | 3.1552e-10 | 1.6566e-11 | 300780.406
390804.031 | 4.4274e-09 | 5.3098e-09 | 1.4884e-10 | 6.8257e-09 | 5.4497e-09 | 2.7337e-10 | 7.4255e-10 | 3.1599e-10 | 1.6722e-11 | 300792.562
390816.219 | 4.3905e-09 | 5.3033e-09 | 1.4861e-10 | 6.832e-09 | 5.413e-09 | 2.735e-10 | 7.4377e-10 | 3.1426e-10 | 1.6838e-11 | 300804.75
390828.375 | 4.365e-09 | 5.2802e-09 | 1.4787e-10 | 6.8969e-09 | 5.4855e-09 | 2.7302e-10 | 7.432e-10 | 3.124e-10 | 1.681e-11 | 300816.906
390840.531 | 4.3839e-09 | 5.2668e-09 | 1.498e-10 | 6.7645e-09 | 5.4697e-09 | 2.7324e-10 | 7.3557e-10 | 3.1e-10 | 1.6834e-11 | 300829.062
390852.719 | 4.4146e-09 | 5.2567e-09 | 1.4795e-10 | 6.7709e-09 | 5.4691e-09 | 2.7425e-10 | 7.3806e-10 | 3.1313e-10 | 1.6847e-11 | 300841.25
390864.875 | 4.3557e-09 | 5.196e-09 | 1.4866e-10 | 6.8388e-09 | 5.4028e-09 | 2.7524e-10 | 7.4076e-10 | 3.1179e-10 | 1.7017e-11 | 300853.406
390877.031 | 4.3438e-09 | 5.2506e-09 | 1.5036e-10 | 6.8177e-09 | 5.4523e-09 | 2.7283e-10 | 7.3898e-10 | 3.1637e-10 | 1.6791e-11 | 300865.562
390889.219 | 4.3374e-09 | 5.276e-09 | 1.4881e-10 | 6.8328e-09 | 5.4599e-09 | 2.7119e-10 | 7.4205e-10 | 3.1463e-10 | 1.6634e-11 | 300877.75
390901.375 | 4.396e-09 | 5.2572e-09 | 1.4869e-10 | 6.8257e-09 | 5.3991e-09 | 2.73e-10 | 7.3618e-10 | 3.1666e-10 | 1.6586e-11 | 300889.906
390913.531 | 4.3381e-09 | 5.2689e-09 | 1.489e-10 | 6.8433e-09 | 5.49e-09 | 2.7391e-10 | 7.311e-10 | 3.1086e-10 | 1.663e-11 | 300902.062
390925.719 | 4.3074e-09 | 5.2244e-09 | 1.5135e-10 | 6.8278e-09 | 5.4323e-09 | 2.7118e-10 | 7.4291e-10 | 3.134e-10 | 1.6771e-11 | 300914.25
390937.875 | 4.3188e-09 | 5.2227e-09 | 1.4979e-10 | 6.8431e-09 | 5.4389e-09 | 2.7199e-10 | 7.4387e-10 | 3.1356e-10 | 1.6749e-11 | 300926.406
390950.031 | 4.3914e-09 | 5.2262e-09 | 1.511e-10 | 6.8653e-09 | 5.399e-09 | 2.745e-10 | 7.4364e-10 | 3.1513e-10 | 1.668e-11 | 300938.562
390962.219 | 4.368e-09 | 5.3019e-09 | 1.495e-10 | 6.8527e-09 | 5.4096e-09 | 2.7591e-10 | 7.3999e-10 | 3.1585e-10 | 1.6587e-11 | 300950.75
390974.375 | 4.3879e-09 | 5.2795e-09 | 1.5137e-10 | 6.7805e-09 | 5.396e-09 | 2.7307e-10 | 7.3612e-10 | 3.1279e-10 | 1.6624e-11 | 300962.906
390986.531 | 4.413e-09 | 5.2769e-09 | 1.4957e-10 | 6.8832e-09 | 5.498e-09 | 2.7225e-10 | 7.4599e-10 | 3.1302e-10 | 1.648e-11 | 300975.062
390998.719 | 4.3625e-09 | 5.31e-09 | 1.5008e-10 | 6.8604e-09 | 5.4487e-09 | 2.7297e-10 | 7.4077e-10 | 3.1105e-10 | 1.6732e-11 | 300987.25
391010.875 | 4.3193e-09 | 5.3349e-09 | 1.5092e-10 | 6.7843e-09 | 5.4455e-09 | 2.7307e-10 | 7.4323e-10 | 3.1577e-10 | 1.6658e-11 | 300999.406
391023.031 | 4.359e-09 | 5.2953e-09 | 1.4624e-10 | 6.9157e-09 | 5.4138e-09 | 2.7389e-10 | 7.3821e-10 | 3.1278e-10 | 1.679e-11 | 301011.562
391035.219 | 4.3162e-09 | 5.2532e-09 | 1.4991e-10 | 6.8577e-09 | 5.4528e-09 | 2.7391e-10 | 7.3743e-10 | 3.1668e-10 | 1.6767e-11 | 301023.75
391047.375 | 4.3151e-09 | 5.2286e-09 | 1.489e-10 | 6.883e-09 | 5.4518e-09 | 2.7119e-10 | 7.4357e-10 | 3.1046e-10 | 1.6802e-11 | 301035.906
391059.563 | 4.3729e-09 | 5.2359e-09 | 1.4752e-10 | 6.8456e-09 | 5.3575e-09 | 2.7366e-10 | 7.4011e-10 | 3.099e-10 | 1.6985e-11 | 301048.094
391071.719 | 4.3718e-09 | 5.2911e-09 | 1.4973e-10 | 6.838e-09 | 5.4089e-09 | 2.7412e-10 | 7.3652e-10 | 3.1092e-10 | 1.6775e-11 | 301060.25
391083.875 | 4.3841e-09 | 5.2404e-09 | 1.495e-10 | 6.8513e-09 | 5.4001e-09 | 2.7085e-10 | 7.4491e-10 | 3.1236e-10 | 1.6767e-11 | 301072.406
391096.063 | 4.3718e-09 | 5.2803e-09 | 1.4885e-10 | 6.8396e-09 | 5.4654e-09 | 2.745e-10 | 7.4501e-10 | 3.1614e-10 | 1.6874e-11 | 301084.594
391108.219 | 4.3287e-09 | 5.191e-09 | 1.498e-10 | 6.8254e-09 | 5.4124e-09 | 2.7141e-10 | 7.3712e-10 | 3.1349e-10 | 1.6856e-11 | 301096.75
391120.375 | 4.3127e-09 | 5.3013e-09 | 1.4922e-10 | 6.8039e-09 | 5.4687e-09 | 2.7202e-10 | 7.3652e-10 | 3.112e-10 | 1.6754e-11 | 301108.906
391132.563 | 4.3393e-09 | 5.2431e-09 | 1.4783e-10 | 6.9224e-09 | 5.4695e-09 | 2.751e-10 | 7.4226e-10 | 3.1097e-10 | 1.6651e-11 | 301121.094
391144.719 | 4.3304e-09 | 5.2005e-09 | 1.4783e-10 | 6.8045e-09 | 5.4376e-09 | 2.7191e-10 | 7.3588e-10 | 3.1115e-10 | 1.663e-11 | 301133.25
391156.875 | 4.3998e-09 | 5.1948e-09 | 1.5074e-10 | 6.8492e-09 | 5.4436e-09 | 2.7235e-10 | 7.3481e-10 | 3.1314e-10 | 1.6835e-11 | 301145.406
391169.063 | 4.3645e-09 | 5.3e-09 | 1.5036e-10 | 6.8089e-09 | 5.4236e-09 | 2.7418e-10 | 7.3772e-10 | 3.1271e-10 | 1.6811e-11 | 301157.594
391181.219 | 4.2719e-09 | 5.2968e-09 | 1.4952e-10 | 6.8835e-09 | 5.4868e-09 | 2.7619e-10 | 7.3517e-10 | 3.1023e-10 | 1.6958e-11 | 301169.75
391193.375 | 4.3383e-09 | 5.2218e-09 | 1.4893e-10 | 6.8564e-09 | 5.4289e-09 | 2.7457e-10 | 7.3353e-10 | 3.1299e-10 | 1.6758e-11 | 301181.906
391205.563 | 4.3705e-09 | 5.2224e-09 | 1.5011e-10 | 6.8076e-09 | 5.4056e-09 | 2.7307e-10 | 7.3838e-10 | 3.1348e-10 | 1.6799e-11 | 301194.094
391217.719 | 4.3834e-09 | 5.231e-09 | 1.4858e-10 | 6.8528e-09 | 5.4826e-09 | 2.7198e-10 | 7.3278e-10 | 3.1286e-10 | 1.678e-11 | 301206.25
391229.875 | 4.3292e-09 | 5.2136e-09 | 1.5129e-10 | 6.9192e-09 | 5.4709e-09 | 2.7213e-10 | 7.4151e-10 | 3.1168e-10 | 1.6647e-11 | 301218.406
391242.063 | 4.3542e-09 | 5.2832e-09 | 1.5136e-10 | 6.8687e-09 | 5.443e-09 | 2.7739e-10 | 7.4077e-10 | 3.1226e-10 | 1.671e-11 | 301230.594
391254.219 | 4.3536e-09 | 5.278e-09 | 1.5017e-10 | 6.8495e-09 | 5.4939e-09 | 2.7381e-10 | 7.3919e-10 | 3.139e-10 | 1.6708e-11 | 301242.75
391266.375 | 4.3481e-09 | 5.2476e-09 | 1.4997e-10 | 6.8574e-09 | 5.3931e-09 | 2.7572e-10 | 7.4219e-10 | 3.1382e-10 | 1.6787e-11 | 301254.906
391278.563 | 4.3458e-09 | 5.275e-09 | 1.4914e-10 | 6.8329e-09 | 5.4791e-09 | 2.7552e-10 | 7.3848e-10 | 3.1314e-10 | 1.6825e-11 | 301267.094
391290.719 | 4.3558e-09 | 5.2265e-09 | 1.5085e-10 | 6.918e-09 | 5.4392e-09 | 2.721e-10 | 7.3651e-10 | 3.1643e-10 | 1.6866e-11 | 301279.25
391302.875 | 4.3554e-09 | 5.2567e-09 | 1.5067e-10 | 6.8251e-09 | 5.4935e-09 | 2.747e-10 | 7.362e-10 | 3.1726e-10 | 1.7187e-11 | 301291.406
391315.063 | 4.3981e-09 | 5.2826e-09 | 1.5085e-10 | 6.8567e-09 | 5.5105e-09 | 2.7489e-10 | 7.38e-10 | 3.1306e-10 | 1.6619e-11 | 301303.594
391327.219 | 4.3407e-09 | 5.3054e-09 | 1.5066e-10 | 6.8601e-09 | 5.493e-09 | 2.7056e-10 | 7.4088e-10 | 3.1645e-10 | 1.6807e-11 | 301315.75
391339.375 | 4.3597e-09 | 5.3024e-09 | 1.5035e-10 | 6.8989e-09 | 5.4751e-09 | 2.7507e-10 | 7.3416e-10 | 3.1192e-10 | 1.6801e-11 | 301327.906
391351.563 | 4.323e-09 | 5.2642e-09 | 1.5073e-10 | 6.8675e-09 | 5.5075e-09 | 2.759e-10 | 7.3784e-10 | 3.1478e-10 | 1.6522e-11 | 301340.094
391363.719 | 4.4234e-09 | 5.2733e-09 | 1.5004e-10 | 6.9278e-09 | 5.4719e-09 | 2.7732e-10 | 7.3973e-10 | 3.1162e-10 | 1.6755e-11 | 301352.25
391375.875 | 4.3389e-09 | 5.3288e-09 | 1.5053e-10 | 6.8825e-09 | 5.4554e-09 | 2.7488e-10 | 7.329e-10 | 3.1448e-10 | 1.663e-11 | 301364.406
391388.063 | 4.353e-09 | 5.311e-09 | 1.4974e-10 | 6.8687e-09 | 5.5183e-09 | 2.7227e-10 | 7.388e-10 | 3.1395e-10 | 1.656e-11 | 301376.594
391400.219 | 4.3801e-09 | 5.2454e-09 | 1.4965e-10 | 6.825e-09 | 5.511e-09 | 2.7313e-10 | 7.3753e-10 | 3.1394e-10 | 1.6788e-11 | 301388.75
391412.375 | 4.3733e-09 | 5.3226e-09 | 1.5006e-10 | 6.9021e-09 | 5.4315e-09 | 2.7416e-10 | 7.4054e-10 | 3.1484e-10 | 1.6923e-11 | 301400.906
391424.563 | 4.3692e-09 | 5.3169e-09 | 1.4965e-10 | 6.8706e-09 | 5.4919e-09 | 2.7378e-10 | 7.4348e-10 | 3.1414e-10 | 1.667e-11 | 301413.094
391436.719 | 4.3359e-09 | 5.2588e-09 | 1.503e-10 | 6.8962e-09 | 5.4962e-09 | 2.7659e-10 | 7.4178e-10 | 3.1327e-10 | 1.6752e-11 | 301425.25
391448.906 | 4.3252e-09 | 5.2942e-09 | 1.5047e-10 | 6.8504e-09 | 5.4856e-09 | 2.7618e-10 | 7.3765e-10 | 3.132e-10 | 1.6846e-11 | 301437.437
391461.063 | 4.3265e-09 | 5.2317e-09 | 1.484e-10 | 6.9395e-09 | 5.4486e-09 | 2.7477e-10 | 7.4368e-10 | 3.1072e-10 | 1.6749e-11 | 301449.594
391473.219 | 4.3765e-09 | 5.2068e-09 | 1.4944e-10 | 6.8573e-09 | 5.4417e-09 | 2.7377e-10 | 7.4314e-10 | 3.0935e-10 | 1.6692e-11 | 301461.75
391485.406 | 4.4164e-09 | 5.2884e-09 | 1.505e-10 | 6.8822e-09 | 5.4072e-09 | 2.7398e-10 | 7.3746e-10 | 3.1433e-10 | 1.6674e-11 | 301473.937
391497.563 | 4.3437e-09 | 5.2993e-09 | 1.4888e-10 | 6.8996e-09 | 5.4224e-09 | 2.7347e-10 | 7.3495e-10 | 3.1416e-10 | 1.6607e-11 | 301486.094
391509.719 | 4.332e-09 | 5.2648e-09 | 1.4959e-10 | 6.8404e-09 | 5.496e-09 | 2.7425e-10 | 7.404e-10 | 3.1288e-10 | 1.6768e-11 | 301498.25
391521.906 | 4.3524e-09 | 5.2616e-09 | 1.5039e-10 | 6.8223e-09 | 5.4899e-09 | 2.7143e-10 | 7.3141e-10 | 3.1601e-10 | 1.6708e-11 | 301510.437
391534.063 | 4.3439e-09 | 5.2721e-09 | 1.4941e-10 | 6.8008e-09 | 5.4104e-09 | 2.7151e-10 | 7.2905e-10 | 3.1169e-10 | 1.6714e-11 | 301522.594
391546.219 | 4.3706e-09 | 5.1561e-09 | 1.4895e-10 | 6.7977e-09 | 5.4219e-09 | 2.7286e-10 | 7.4046e-10 | 3.1093e-10 | 1.6626e-11 | 301534.75
391558.406 | 4.3123e-09 | 5.2748e-09 | 1.5044e-10 | 6.8484e-09 | 5.4221e-09 | 2.7416e-10 | 7.3905e-10 | 3.144e-10 | 1.6757e-11 | 301546.937
391570.563 | 4.3303e-09 | 5.2752e-09 | 1.5008e-10 | 6.823e-09 | 5.4321e-09 | 2.7344e-10 | 7.4093e-10 | 3.115e-10 | 1.6797e-11 | 301559.094
391582.719 | 4.3838e-09 | 5.2866e-09 | 1.4952e-10 | 6.8473e-09 | 5.4607e-09 | 2.7656e-10 | 7.369e-10 | 3.143e-10 | 1.675e-11 | 301571.25
391594.906 | 4.3664e-09 | 5.3101e-09 | 1.5065e-10 | 6.8333e-09 | 5.4795e-09 | 2.7084e-10 | 7.368e-10 | 3.1332e-10 | 1.6614e-11 | 301583.437
391607.063 | 4.3535e-09 | 5.2508e-09 | 1.5029e-10 | 6.8667e-09 | 5.4159e-09 | 2.7256e-10 | 7.3806e-10 | 3.1463e-10 | 1.6611e-11 | 301595.594
391619.219 | 4.3918e-09 | 5.2032e-09 | 1.4835e-10 | 6.8174e-09 | 5.4696e-09 | 2.7245e-10 | 7.3966e-10 | 3.1392e-10 | 1.6683e-11 | 301607.75
391631.406 | 4.3617e-09 | 5.2258e-09 | 1.5028e-10 | 6.7639e-09 | 5.4254e-09 | 2.7014e-10 | 7.3557e-10 | 3.1186e-10 | 1.6707e-11 | 301619.937
391643.563 | 4.3569e-09 | 5.2418e-09 | 1.5091e-10 | 6.8195e-09 | 5.4339e-09 | 2.7476e-10 | 7.3528e-10 | 3.11e-10 | 1.6583e-11 | 301632.094
391655.719 | 4.3429e-09 | 5.2883e-09 | 1.4896e-10 | 6.8886e-09 | 5.4279e-09 | 2.7201e-10 | 7.3816e-10 | 3.1369e-10 | 1.6793e-11 | 301644.25
391667.906 | 4.2935e-09 | 5.2835e-09 | 1.489e-10 | 6.7651e-09 | 5.4343e-09 | 2.7094e-10 | 7.3099e-10 | 3.1262e-10 | 1.6697e-11 | 301656.437
391680.063 | 4.3531e-09 | 5.2441e-09 | 1.4877e-10 | 6.8511e-09 | 5.4745e-09 | 2.7522e-10 | 7.4112e-10 | 3.1182e-10 | 1.6803e-11 | 301668.594
391692.219 | 4.374e-09 | 5.288e-09 | 1.4891e-10 | 6.8093e-09 | 5.5263e-09 | 2.7203e-10 | 7.4122e-10 | 3.1174e-10 | 1.6656e-11 | 301680.75
391704.406 | 4.3978e-09 | 5.2595e-09 | 1.4819e-10 | 6.8391e-09 | 5.4367e-09 | 2.7538e-10 | 7.3286e-10 | 3.153e-10 | 1.6591e-11 | 301692.937
391716.563 | 4.3162e-09 | 5.2507e-09 | 1.4963e-10 | 6.8398e-09 | 5.4646e-09 | 2.7282e-10 | 7.384e-10 | 3.1268e-10 | 1.6633e-11 | 301705.094
391728.719 | 4.3154e-09 | 5.2482e-09 | 1.5081e-10 | 6.9214e-09 | 5.4809e-09 | 2.7467e-10 | 7.4252e-10 | 3.1512e-10 | 1.6587e-11 | 301717.25
391740.906 | 4.425e-09 | 5.2797e-09 | 1.5061e-10 | 6.8899e-09 | 5.4743e-09 | 2.7616e-10 | 7.2883e-10 | 3.1334e-10 | 1.6647e-11 | 301729.437
391753.063 | 4.3124e-09 | 5.255e-09 | 1.4929e-10 | 6.8502e-09 | 5.5103e-09 | 2.7291e-10 | 7.3414e-10 | 3.1131e-10 | 1.6827e-11 | 301741.594
391765.219 | 4.3382e-09 | 5.2629e-09 | 1.4843e-10 | 6.8569e-09 | 5.4719e-09 | 2.7442e-10 | 7.3584e-10 | 3.1537e-10 | 1.667e-11 | 301753.75
391777.406 | 4.3739e-09 | 5.2607e-09 | 1.4888e-10 | 6.7872e-09 | 5.5042e-09 | 2.7385e-10 | 7.4323e-10 | 3.1231e-10 | 1.664e-11 | 301765.937
391789.563 | 4.334e-09 | 5.2484e-09 | 1.4865e-10 | 6.8926e-09 | 5.4117e-09 | 2.7767e-10 | 7.382e-10 | 3.1096e-10 | 1.6672e-11 | 301778.094
391801.719 | 4.3491e-09 | 5.2848e-09 | 1.5014e-10 | 6.8806e-09 | 5.43e-09 | 2.7109e-10 | 7.3036e-10 | 3.1096e-10 | 1.6835e-11 | 301790.25
391813.906 | 4.3689e-09 | 5.2657e-09 | 1.4806e-10 | 6.7256e-09 | 5.4449e-09 | 2.7148e-10 | 7.3546e-10 | 3.0979e-10 | 1.6694e-11 | 301802.437
391826.063 | 4.3131e-09 | 5.2402e-09 | 1.5045e-10 | 6.825e-09 | 5.4593e-09 | 2.7265e-10 | 7.3185e-10 | 3.117e-10 | 1.6494e-11 | 301814.594
391838.25 | 4.3465e-09 | 5.2403e-09 | 1.4853e-10 | 6.8423e-09 | 5.4585e-09 | 2.7616e-10 | 7.3315e-10 | 3.1151e-10 | 1.6505e-11 | 301826.781
391850.406 | 4.3806e-09 | 5.3291e-09 | 1.4878e-10 | 6.858e-09 | 5.4583e-09 | 2.7508e-10 | 7.3524e-10 | 3.119e-10 | 1.6964e-11 | 301838.937
391862.563 | 4.3651e-09 | 5.2947e-09 | 1.4877e-10 | 6.7556e-09 | 5.4025e-09 | 2.7174e-10 | 7.3431e-10 | 3.1169e-10 | 1.6668e-11 | 301851.094
391874.75 | 4.3122e-09 | 5.2285e-09 | 1.4914e-10 | 6.8431e-09 | 5.4148e-09 | 2.7169e-10 | 7.3553e-10 | 3.1324e-10 | 1.6615e-11 | 301863.281
391886.906 | 4.3239e-09 | 5.3297e-09 | 1.4865e-10 | 6.8931e-09 | 5.5212e-09 | 2.7515e-10 | 7.2825e-10 | 3.1274e-10 | 1.6729e-11 | 301875.437
391899.063 | 4.4074e-09 | 5.2775e-09 | 1.4811e-10 | 6.826e-09 | 5.4355e-09 | 2.7527e-10 | 7.3485e-10 | 3.1542e-10 | 1.6779e-11 | 301887.594
391911.25 | 4.393e-09 | 5.2118e-09 | 1.4802e-10 | 6.8461e-09 | 5.4296e-09 | 2.7357e-10 | 7.3234e-10 | 3.1112e-10 | 1.6757e-11 | 301899.781
391923.406 | 4.3421e-09 | 5.323e-09 | 1.4861e-10 | 6.83e-09 | 5.4373e-09 | 2.7292e-10 | 7.2775e-10 | 3.1246e-10 | 1.6773e-11 | 301911.937
391935.563 | 4.3568e-09 | 5.3044e-09 | 1.4864e-10 | 6.8393e-09 | 5.432e-09 | 2.7293e-10 | 7.3544e-10 | 3.1624e-10 | 1.6634e-11 | 301924.094
391947.75 | 4.3199e-09 | 5.2293e-09 | 1.4946e-10 | 6.7465e-09 | 5.4526e-09 | 2.7248e-10 | 7.2923e-10 | 3.0932e-10 | 1.6755e-11 | 301936.281
391959.906 | 4.3647e-09 | 5.3211e-09 | 1.4858e-10 | 6.8832e-09 | 5.476e-09 | 2.7095e-10 | 7.2637e-10 | 3.1077e-10 | 1.677e-11 | 301948.437
391972.063 | 4.3583e-09 | 5.1813e-09 | 1.4843e-10 | 6.8366e-09 | 5.45e-09 | 2.7216e-10 | 7.3726e-10 | 3.1205e-10 | 1.6545e-11 | 301960.594
391984.25 | 4.3609e-09 | 5.2871e-09 | 1.4835e-10 | 6.7796e-09 | 5.4346e-09 | 2.7331e-10 | 7.3492e-10 | 3.1152e-10 | 1.6656e-11 | 301972.781
391996.406 | 4.3106e-09 | 5.253e-09 | 1.4796e-10 | 6.7865e-09 | 5.3952e-09 | 2.7366e-10 | 7.2917e-10 | 3.0763e-10 | 1.6495e-11 | 301984.937
392008.563 | 4.2987e-09 | 5.259e-09 | 1.4869e-10 | 6.827e-09 | 5.4709e-09 | 2.7224e-10 | 7.3621e-10 | 3.1176e-10 | 1.686e-11 | 301997.094
392020.75 | 4.3468e-09 | 5.2804e-09 | 1.4815e-10 | 6.7805e-09 | 5.4569e-09 | 2.7404e-10 | 7.3768e-10 | 3.1096e-10 | 1.6605e-11 | 302009.281
392032.906 | 4.3399e-09 | 5.2938e-09 | 1.5055e-10 | 6.8193e-09 | 5.4583e-09 | 2.7108e-10 | 7.3483e-10 | 3.0871e-10 | 1.6689e-11 | 302021.437
392045.063 | 4.3588e-09 | 5.2521e-09 | 1.4712e-10 | 6.713e-09 | 5.4435e-09 | 2.7384e-10 | 7.3859e-10 | 3.096e-10 | 1.6652e-11 | 302033.594
392057.25 | 4.3395e-09 | 5.188e-09 | 1.4761e-10 | 6.7455e-09 | 5.4283e-09 | 2.7056e-10 | 7.3605e-10 | 3.1306e-10 | 1.6653e-11 | 302045.781
392069.406 | 4.3107e-09 | 5.2058e-09 | 1.4835e-10 | 6.7117e-09 | 5.387e-09 | 2.7095e-10 | 7.2623e-10 | 3.0813e-10 | 1.6416e-11 | 302057.937
392081.563 | 4.3468e-09 | 5.2376e-09 | 1.4965e-10 | 6.742e-09 | 5.4516e-09 | 2.7193e-10 | 7.2266e-10 | 3.1197e-10 | 1.6856e-11 | 302070.094
392093.75 | 4.3278e-09 | 5.2235e-09 | 1.462e-10 | 6.8119e-09 | 5.4161e-09 | 2.7179e-10 | 7.3033e-10 | 3.0724e-10 | 1.6688e-11 | 302082.281
392105.906 | 4.3214e-09 | 5.2864e-09 | 1.469e-10 | 6.7895e-09 | 5.4211e-09 | 2.6893e-10 | 7.3384e-10 | 3.1272e-10 | 1.668e-11 | 302094.437
392118.063 | 4.3295e-09 | 5.2182e-09 | 1.4657e-10 | 6.7978e-09 | 5.4765e-09 | 2.7419e-10 | 7.3248e-10 | 3.1179e-10 | 1.6743e-11 | 302106.594
392130.25 | 4.3348e-09 | 5.218e-09 | 1.4797e-10 | 6.7894e-09 | 5.4449e-09 | 2.6899e-10 | 7.2647e-10 | 3.0825e-10 | 1.6603e-11 | 302118.781
392142.406 | 4.3345e-09 | 5.204e-09 | 1.4694e-10 | 6.6902e-09 | 5.4462e-09 | 2.7379e-10 | 7.257e-10 | 3.1068e-10 | 1.6549e-11 | 302130.937
392154.563 | 4.3394e-09 | 5.2174e-09 | 1.48e-10 | 6.7187e-09 | 5.4402e-09 | 2.6912e-10 | 7.2892e-10 | 3.0747e-10 | 1.6821e-11 | 302143.094
392166.75 | 4.3178e-09 | 5.2539e-09 | 1.4644e-10 | 6.7825e-09 | 5.383e-09 | 2.7045e-10 | 7.21e-10 | 3.08e-10 | 1.6617e-11 | 302155.281
392178.906 | 4.3257e-09 | 5.2137e-09 | 1.4625e-10 | 6.718e-09 | 5.4113e-09 | 2.6938e-10 | 7.4012e-10 | 3.0546e-10 | 1.6599e-11 | 302167.437
392191.063 | 4.3275e-09 | 5.2721e-09 | 1.4777e-10 | 6.7568e-09 | 5.3817e-09 | 2.7048e-10 | 7.295e-10 | 3.0779e-10 | 1.6755e-11 | 302179.594
392203.25 | 4.3621e-09 | 5.2905e-09 | 1.4719e-10 | 6.6808e-09 | 5.414e-09 | 2.6808e-10 | 7.2919e-10 | 3.0771e-10 | 1.6492e-11 | 302191.781
392215.406 | 4.2848e-09 | 5.2518e-09 | 1.4751e-10 | 6.7546e-09 | 5.4326e-09 | 2.7215e-10 | 7.3648e-10 | 3.0833e-10 | 1.6481e-11 | 302203.937
392227.594 | 4.3683e-09 | 5.2242e-09 | 1.468e-10 | 6.7108e-09 | 5.4303e-09 | 2.6791e-10 | 7.2862e-10 | 3.0882e-10 | 1.666e-11 | 302216.125
392239.75 | 4.389e-09 | 5.2273e-09 | 1.4618e-10 | 6.7408e-09 | 5.3871e-09 | 2.6998e-10 | 7.2701e-10 | 3.058e-10 | 1.6494e-11 | 302228.281
392251.906 | 4.3012e-09 | 5.2714e-09 | 1.4778e-10 | 6.734e-09 | 5.4208e-09 | 2.6991e-10 | 7.2076e-10 | 3.0656e-10 | 1.6541e-11 | 302240.437
392264.094 | 4.3673e-09 | 5.215e-09 | 1.4764e-10 | 6.7897e-09 | 5.3717e-09 | 2.6806e-10 | 7.2298e-10 | 3.0125e-10 | 1.6841e-11 | 302252.625
392276.25 | 4.3751e-09 | 5.2336e-09 | 1.4813e-10 | 6.7201e-09 | 5.3973e-09 | 2.7147e-10 | 7.3373e-10 | 3.1252e-10 | 1.6383e-11 | 302264.781
392288.406 | 4.3949e-09 | 5.2167e-09 | 1.4925e-10 | 6.7551e-09 | 5.4381e-09 | 2.7537e-10 | 7.2836e-10 | 3.1091e-10 | 1.6597e-11 | 302276.937
392300.594 | 4.3336e-09 | 5.2295e-09 | 1.4663e-10 | 6.813e-09 | 5.4104e-09 | 2.688e-10 | 7.3009e-10 | 3.1076e-10 | 1.6543e-11 | 302289.125
392312.75 | 4.3885e-09 | 5.2556e-09 | 1.4566e-10 | 6.7501e-09 | 5.4971e-09 | 2.6539e-10 | 7.2438e-10 | 3.0535e-10 | 1.6473e-11 | 302301.281
392324.906 | 4.3743e-09 | 5.279e-09 | 1.4558e-10 | 6.6962e-09 | 5.4233e-09 | 2.7299e-10 | 7.374e-10 | 3.0891e-10 | 1.6747e-11 | 302313.437
392337.094 | 4.3503e-09 | 5.2524e-09 | 1.4747e-10 | 6.6844e-09 | 5.3528e-09 | 2.7343e-10 | 7.3457e-10 | 3.0658e-10 | 1.6616e-11 | 302325.625
392349.25 | 4.331e-09 | 5.2269e-09 | 1.473e-10 | 6.6891e-09 | 5.3872e-09 | 2.6822e-10 | 7.2636e-10 | 3.0717e-10 | 1.6503e-11 | 302337.781
392361.406 | 4.3501e-09 | 5.2675e-09 | 1.4753e-10 | 6.7349e-09 | 5.4572e-09 | 2.6865e-10 | 7.2891e-10 | 3.0782e-10 | 1.64e-11 | 302349.937
392373.594 | 4.3089e-09 | 5.181e-09 | 1.4533e-10 | 6.7974e-09 | 5.4731e-09 | 2.7269e-10 | 7.2453e-10 | 3.0566e-10 | 1.6613e-11 | 302362.125
392385.75 | 4.3902e-09 | 5.1985e-09 | 1.4854e-10 | 6.7393e-09 | 5.459e-09 | 2.7233e-10 | 7.2164e-10 | 3.0822e-10 | 1.6522e-11 | 302374.281
392397.906 | 4.2972e-09 | 5.1856e-09 | 1.4533e-10 | 6.7609e-09 | 5.4688e-09 | 2.6952e-10 | 7.2377e-10 | 3.1046e-10 | 1.6747e-11 | 302386.437
392410.094 | 4.3221e-09 | 5.2268e-09 | 1.4758e-10 | 6.7102e-09 | 5.4148e-09 | 2.7092e-10 | 7.365e-10 | 3.0647e-10 | 1.6392e-11 | 302398.625
392422.25 | 4.2929e-09 | 5.2045e-09 | 1.4836e-10 | 6.7481e-09 | 5.4076e-09 | 2.72e-10 | 7.3324e-10 | 3.073e-10 | 1.6102e-11 | 302410.781
392434.406 | 4.2975e-09 | 5.2432e-09 | 1.4788e-10 | 6.7272e-09 | 5.3768e-09 | 2.7057e-10 | 7.291e-10 | 3.0836e-10 | 1.6413e-11 | 302422.937
392446.594 | 4.3527e-09 | 5.2289e-09 | 1.459e-10 | 6.7194e-09 | 5.4369e-09 | 2.7224e-10 | 7.2937e-10 | 3.1091e-10 | 1.6665e-11 | 302435.125
392458.75 | 4.288e-09 | 5.2007e-09 | 1.4728e-10 | 6.7385e-09 | 5.3685e-09 | 2.7191e-10 | 7.2563e-10 | 3.0749e-10 | 1.6597e-11 | 302447.281
392470.906 | 4.344e-09 | 5.2095e-09 | 1.4829e-10 | 6.7766e-09 | 5.4208e-09 | 2.6842e-10 | 7.2546e-10 | 3.0865e-10 | 1.6633e-11 | 302459.437
392483.094 | 4.372e-09 | 5.2939e-09 | 1.4652e-10 | 6.7106e-09 | 5.4302e-09 | 2.6944e-10 | 7.3081e-10 | 3.0556e-10 | 1.6703e-11 | 302471.625
392495.25 | 4.3762e-09 | 5.228e-09 | 1.4789e-10 | 6.7851e-09 | 5.4661e-09 | 2.7233e-10 | 7.2731e-10 | 3.1085e-10 | 1.6641e-11 | 302483.781
392507.406 | 4.3404e-09 | 5.2339e-09 | 1.4835e-10 | 6.7963e-09 | 5.4426e-09 | 2.7345e-10 | 7.2237e-10 | 3.1063e-10 | 1.6561e-11 | 302495.937
392519.594 | 4.357e-09 | 5.2394e-09 | 1.4716e-10 | 6.6945e-09 | 5.4107e-09 | 2.7213e-10 | 7.3026e-10 | 3.0564e-10 | 1.6619e-11 | 302508.125
392531.75 | 4.3526e-09 | 5.2719e-09 | 1.4716e-10 | 6.7332e-09 | 5.4256e-09 | 2.7182e-10 | 7.296e-10 | 3.0815e-10 | 1.6489e-11 | 302520.281
392543.906 | 4.2762e-09 | 5.2346e-09 | 1.4605e-10 | 6.7635e-09 | 5.3532e-09 | 2.7038e-10 | 7.3037e-10 | 3.1083e-10 | 1.6431e-11 | 302532.437
392556.094 | 4.3504e-09 | 5.241e-09 | 1.4711e-10 | 6.7373e-09 | 5.4456e-09 | 2.6975e-10 | 7.305e-10 | 3.0872e-10 | 1.6608e-11 | 302544.625
392568.25 | 4.3476e-09 | 5.2253e-09 | 1.4705e-10 | 6.7496e-09 | 5.499e-09 | 2.7282e-10 | 7.2403e-10 | 3.0829e-10 | 1.6521e-11 | 302556.781
392580.438 | 4.3587e-09 | 5.2464e-09 | 1.4627e-10 | 6.7412e-09 | 5.4424e-09 | 2.7026e-10 | 7.3669e-10 | 3.1311e-10 | 1.6667e-11 | 302568.969
392592.594 | 4.3558e-09 | 5.2276e-09 | 1.4824e-10 | 6.7233e-09 | 5.4907e-09 | 2.6662e-10 | 7.2742e-10 | 3.0795e-10 | 1.6714e-11 | 302581.125
392604.75 | 4.3595e-09 | 5.2182e-09 | 1.4773e-10 | 6.7205e-09 | 5.4386e-09 | 2.6942e-10 | 7.2851e-10 | 3.0944e-10 | 1.656e-11 | 302593.281
392616.938 | 4.3224e-09 | 5.1802e-09 | 1.4723e-10 | 6.7881e-09 | 5.3849e-09 | 2.7232e-10 | 7.2609e-10 | 3.0595e-10 | 1.6324e-11 | 302605.469
392629.094 | 4.2905e-09 | 5.2096e-09 | 1.4576e-10 | 6.8246e-09 | 5.4204e-09 | 2.7366e-10 | 7.3454e-10 | 3.0856e-10 | 1.6327e-11 | 302617.625
392641.25 | 4.3533e-09 | 5.2621e-09 | 1.4875e-10 | 6.8177e-09 | 5.474e-09 | 2.7058e-10 | 7.3012e-10 | 3.094e-10 | 1.6465e-11 | 302629.781
392653.438 | 4.3536e-09 | 5.2314e-09 | 1.4653e-10 | 6.7421e-09 | 5.4128e-09 | 2.7014e-10 | 7.2926e-10 | 3.0665e-10 | 1.6552e-11 | 302641.969
392665.594 | 4.3231e-09 | 5.231e-09 | 1.447e-10 | 6.7346e-09 | 5.4037e-09 | 2.7101e-10 | 7.2054e-10 | 3.055e-10 | 1.6697e-11 | 302654.125
392677.75 | 4.2902e-09 | 5.1554e-09 | 1.4787e-10 | 6.6663e-09 | 5.37e-09 | 2.6775e-10 | 7.1929e-10 | 3.0354e-10 | 1.6706e-11 | 302666.281
392689.938 | 4.3235e-09 | 5.1421e-09 | 1.4662e-10 | 6.8079e-09 | 5.3349e-09 | 2.6542e-10 | 7.2779e-10 | 3.0341e-10 | 1.6618e-11 | 302678.469
392702.094 | 4.3246e-09 | 5.2512e-09 | 1.4674e-10 | 6.6824e-09 | 5.4037e-09 | 2.6875e-10 | 7.1759e-10 | 3.0328e-10 | 1.6581e-11 | 302690.625
392714.25 | 4.3505e-09 | 5.1566e-09 | 1.4681e-10 | 6.7769e-09 | 5.4437e-09 | 2.6895e-10 | 7.2095e-10 | 3.063e-10 | 1.6515e-11 | 302702.781
392726.438 | 4.3662e-09 | 5.1572e-09 | 1.4728e-10 | 6.8072e-09 | 5.4137e-09 | 2.7053e-10 | 7.1555e-10 | 3.0591e-10 | 1.6373e-11 | 302714.969
392738.594 | 4.3784e-09 | 5.2198e-09 | 1.4522e-10 | 6.634e-09 | 5.406e-09 | 2.6686e-10 | 7.2579e-10 | 3.0673e-10 | 1.6431e-11 | 302727.125
392750.75 | 4.3317e-09 | 5.2476e-09 | 1.4859e-10 | 6.7584e-09 | 5.4048e-09 | 2.7208e-10 | 7.1866e-10 | 3.0768e-10 | 1.6293e-11 | 302739.281
392762.938 | 4.3256e-09 | 5.2302e-09 | 1.4804e-10 | 6.7095e-09 | 5.3823e-09 | 2.6805e-10 | 7.3123e-10 | 3.0615e-10 | 1.651e-11 | 302751.469
392775.094 | 4.3628e-09 | 5.2147e-09 | 1.4623e-10 | 6.6815e-09 | 5.3594e-09 | 2.6885e-10 | 7.2155e-10 | 3.0622e-10 | 1.6492e-11 | 302763.625
392787.25 | 4.3461e-09 | 5.1931e-09 | 1.4662e-10 | 6.6886e-09 | 5.3764e-09 | 2.7063e-10 | 7.2186e-10 | 3.0436e-10 | 1.659e-11 | 302775.781
392799.438 | 4.292e-09 | 5.1818e-09 | 1.4744e-10 | 6.6261e-09 | 5.3955e-09 | 2.678e-10 | 7.1822e-10 | 3.0183e-10 | 1.6603e-11 | 302787.969
392811.594 | 4.3155e-09 | 5.2167e-09 | 1.455e-10 | 6.7355e-09 | 5.3542e-09 | 2.6695e-10 | 7.093e-10 | 3.0691e-10 | 1.6461e-11 | 302800.125
392823.75 | 4.3291e-09 | 5.2284e-09 | 1.4776e-10 | 6.6965e-09 | 5.3947e-09 | 2.7178e-10 | 7.2748e-10 | 3.0957e-10 | 1.6392e-11 | 302812.281
392835.938 | 4.3564e-09 | 5.2576e-09 | 1.4747e-10 | 6.8075e-09 | 5.3837e-09 | 2.6922e-10 | 7.2855e-10 | 3.0888e-10 | 1.6558e-11 | 302824.469
392848.094 | 4.3051e-09 | 5.1783e-09 | 1.4645e-10 | 6.7414e-09 | 5.3938e-09 | 2.6943e-10 | 7.2647e-10 | 3.0703e-10 | 1.6297e-11 | 302836.625
392860.25 | 4.3403e-09 | 5.2181e-09 | 1.4675e-10 | 6.6431e-09 | 5.3942e-09 | 2.694e-10 | 7.2242e-10 | 3.1198e-10 | 1.6454e-11 | 302848.781
392872.438 | 4.3025e-09 | 5.2068e-09 | 1.4534e-10 | 6.7183e-09 | 5.4149e-09 | 2.6976e-10 | 7.1985e-10 | 3.0855e-10 | 1.6547e-11 | 302860.969
392884.594 | 4.2572e-09 | 5.243e-09 | 1.472e-10 | 6.7265e-09 | 5.3888e-09 | 2.6762e-10 | 7.2113e-10 | 3.0444e-10 | 1.6577e-11 | 302873.125
392896.75 | 4.3153e-09 | 5.1847e-09 | 1.4632e-10 | 6.7179e-09 | 5.3842e-09 | 2.6748e-10 | 7.2849e-10 | 3.0838e-10 | 1.6666e-11 | 302885.281
392908.938 | 4.3065e-09 | 5.229e-09 | 1.4661e-10 | 6.6842e-09 | 5.427e-09 | 2.674e-10 | 7.2288e-10 | 3.0223e-10 | 1.6366e-11 | 302897.469
392921.094 | 4.3508e-09 | 5.2185e-09 | 1.4796e-10 | 6.6905e-09 | 5.4067e-09 | 2.7075e-10 | 7.2605e-10 | 3.1078e-10 | 1.6514e-11 | 302909.625
392933.25 | 4.3346e-09 | 5.2705e-09 | 1.4626e-10 | 6.8162e-09 | 5.4063e-09 | 2.7114e-10 | 7.2584e-10 | 3.0629e-10 | 1.6508e-11 | 302921.781
392945.438 | 4.3407e-09 | 5.1703e-09 | 1.4618e-10 | 6.6673e-09 | 5.4194e-09 | 2.7046e-10 | 7.1936e-10 | 3.0509e-10 | 1.653e-11 | 302933.969
392957.594 | 4.32e-09 | 5.2609e-09 | 1.477e-10 | 6.7214e-09 | 5.4218e-09 | 2.675e-10 | 7.253e-10 | 3.0573e-10 | 1.656e-11 | 302946.125
392969.781 | 4.2916e-09 | 5.1957e-09 | 1.4571e-10 | 6.6864e-09 | 5.4157e-09 | 2.7112e-10 | 7.2934e-10 | 3.047e-10 | 1.6783e-11 | 302958.312
392981.938 | 4.3001e-09 | 5.2121e-09 | 1.4703e-10 | 6.7058e-09 | 5.4178e-09 | 2.7036e-10 | 7.2112e-10 | 3.0786e-10 | 1.6622e-11 | 302970.469
392994.094 | 4.3128e-09 | 5.197e-09 | 1.4614e-10 | 6.7262e-09 | 5.3977e-09 | 2.6966e-10 | 7.294e-10 | 3.0814e-10 | 1.659e-11 | 302982.625
393006.281 | 4.4018e-09 | 5.2294e-09 | 1.4794e-10 | 6.7118e-09 | 5.3656e-09 | 2.7093e-10 | 7.2808e-10 | 3.0653e-10 | 1.6389e-11 | 302994.812
393018.438 | 4.3582e-09 | 5.2405e-09 | 1.4742e-10 | 6.7131e-09 | 5.4192e-09 | 2.7063e-10 | 7.25e-10 | 3.0738e-10 | 1.634e-11 | 303006.969
393030.594 | 4.3159e-09 | 5.2032e-09 | 1.4712e-10 | 6.7658e-09 | 5.4225e-09 | 2.7098e-10 | 7.2906e-10 | 3.0886e-10 | 1.6612e-11 | 303019.125
393042.781 | 4.3695e-09 | 5.2345e-09 | 1.4509e-10 | 6.7726e-09 | 5.393e-09 | 2.6801e-10 | 7.2596e-10 | 3.0584e-10 | 1.6508e-11 | 303031.312
393054.938 | 4.3497e-09 | 5.2305e-09 | 1.4746e-10 | 6.7515e-09 | 5.5e-09 | 2.6933e-10 | 7.1829e-10 | 3.0967e-10 | 1.6428e-11 | 303043.469
393067.094 | 4.3708e-09 | 5.1684e-09 | 1.4708e-10 | 6.6944e-09 | 5.367e-09 | 2.6913e-10 | 7.2785e-10 | 3.079e-10 | 1.6526e-11 | 303055.625
393079.281 | 4.3727e-09 | 5.1837e-09 | 1.4495e-10 | 6.7538e-09 | 5.3692e-09 | 2.72e-10 | 7.2499e-10 | 3.0836e-10 | 1.6575e-11 | 303067.812
393091.438 | 4.3495e-09 | 5.2357e-09 | 1.4598e-10 | 6.7761e-09 | 5.4024e-09 | 2.7026e-10 | 7.241e-10 | 3.0409e-10 | 1.6527e-11 | 303079.969
393103.594 | 4.319e-09 | 5.2235e-09 | 1.4625e-10 | 6.7237e-09 | 5.4092e-09 | 2.6926e-10 | 7.2503e-10 | 3.0715e-10 | 1.6681e-11 | 303092.125
393115.781 | 4.3344e-09 | 5.2385e-09 | 1.466e-10 | 6.7485e-09 | 5.4369e-09 | 2.7025e-10 | 7.2549e-10 | 3.0593e-10 | 1.6452e-11 | 303104.312
393127.938 | 4.355e-09 | 5.2518e-09 | 1.4637e-10 | 6.6874e-09 | 5.3986e-09 | 2.6869e-10 | 7.2141e-10 | 3.0702e-10 | 1.6479e-11 | 303116.469
393140.094 | 4.3384e-09 | 5.1757e-09 | 1.4779e-10 | 6.7885e-09 | 5.3801e-09 | 2.6917e-10 | 7.2756e-10 | 3.068e-10 | 1.65e-11 | 303128.625
393152.281 | 4.2984e-09 | 5.2482e-09 | 1.484e-10 | 6.7595e-09 | 5.4434e-09 | 2.6944e-10 | 7.306e-10 | 3.0948e-10 | 1.6372e-11 | 303140.812
393164.438 | 4.3177e-09 | 5.1789e-09 | 1.4562e-10 | 6.798e-09 | 5.4135e-09 | 2.6881e-10 | 7.3131e-10 | 3.1105e-10 | 1.6541e-11 | 303152.969
393176.594 | 4.398e-09 | 5.166e-09 | 1.4844e-10 | 6.7038e-09 | 5.3898e-09 | 2.6829e-10 | 7.2761e-10 | 3.0987e-10 | 1.6521e-11 | 303165.125
393188.781 | 4.3478e-09 | 5.2317e-09 | 1.4605e-10 | 6.692e-09 | 5.4124e-09 | 2.7051e-10 | 7.2314e-10 | 3.0783e-10 | 1.64e-11 | 303177.312
393200.938 | 4.345e-09 | 5.2104e-09 | 1.4538e-10 | 6.7556e-09 | 5.3349e-09 | 2.6871e-10 | 7.2573e-10 | 3.0916e-10 | 1.642e-11 | 303189.469
393213.094 | 4.3398e-09 | 5.206e-09 | 1.4666e-10 | 6.6802e-09 | 5.3478e-09 | 2.7005e-10 | 7.2449e-10 | 3.1163e-10 | 1.675e-11 | 303201.625
393225.281 | 4.3618e-09 | 5.2803e-09 | 1.4779e-10 | 6.7403e-09 | 5.4011e-09 | 2.7227e-10 | 7.2501e-10 | 3.0427e-10 | 1.6296e-11 | 303213.812
393237.438 | 4.2921e-09 | 5.2126e-09 | 1.4817e-10 | 6.7109e-09 | 5.4048e-09 | 2.721e-10 | 7.2778e-10 | 3.0626e-10 | 1.642e-11 | 303225.969
393249.594 | 4.3074e-09 | 5.2108e-09 | 1.4608e-10 | 6.7635e-09 | 5.4202e-09 | 2.717e-10 | 7.2529e-10 | 3.0708e-10 | 1.6583e-11 | 303238.125
393261.781 | 4.3234e-09 | 5.2722e-09 | 1.4514e-10 | 6.739e-09 | 5.4098e-09 | 2.6992e-10 | 7.2049e-10 | 3.0754e-10 | 1.6484e-11 | 303250.312
393273.938 | 4.2932e-09 | 5.2683e-09 | 1.4679e-10 | 6.8313e-09 | 5.4097e-09 | 2.6602e-10 | 7.2524e-10 | 3.0667e-10 | 1.641e-11 | 303262.469
393286.094 | 4.3189e-09 | 5.2069e-09 | 1.4597e-10 | 6.7755e-09 | 5.4224e-09 | 2.6895e-10 | 7.3511e-10 | 3.0708e-10 | 1.6392e-11 | 303274.625
393298.281 | 4.2883e-09 | 5.1998e-09 | 1.4779e-10 | 6.7282e-09 | 5.4155e-09 | 2.6969e-10 | 7.2418e-10 | 3.0955e-10 | 1.6751e-11 | 303286.812
393310.438 | 4.3308e-09 | 5.2602e-09 | 1.4618e-10 | 6.7254e-09 | 5.482e-09 | 2.7026e-10 | 7.2763e-10 | 3.0282e-10 | 1.6557e-11 | 303298.969
393322.594 | 4.3348e-09 | 5.222e-09 | 1.4729e-10 | 6.7159e-09 | 5.4259e-09 | 2.6856e-10 | 7.3093e-10 | 3.0817e-10 | 1.6419e-11 | 303311.125
393334.781 | 4.3165e-09 | 5.2092e-09 | 1.4526e-10 | 6.6933e-09 | 5.3623e-09 | 2.7065e-10 | 7.2674e-10 | 3.0649e-10 | 1.6397e-11 | 303323.312
393346.938 | 4.3617e-09 | 5.1829e-09 | 1.4711e-10 | 6.8078e-09 | 5.45e-09 | 2.703e-10 | 7.2751e-10 | 3.0692e-10 | 1.6507e-11 | 303335.469
393359.125 | 4.324e-09 | 5.2658e-09 | 1.4634e-10 | 6.7431e-09 | 5.4107e-09 | 2.7087e-10 | 7.234e-10 | 3.0805e-10 | 1.6385e-11 | 303347.656
393371.281 | 4.2924e-09 | 5.1739e-09 | 1.4747e-10 | 6.6663e-09 | 5.4162e-09 | 2.6998e-10 | 7.2876e-10 | 3.0856e-10 | 1.6371e-11 | 303359.812
393383.438 | 4.3992e-09 | 5.23e-09 | 1.4644e-10 | 6.7792e-09 | 5.4116e-09 | 2.7055e-10 | 7.2819e-10 | 3.0764e-10 | 1.6533e-11 | 303371.969
393395.625 | 4.3187e-09 | 5.2001e-09 | 1.4566e-10 | 6.8497e-09 | 5.3785e-09 | 2.7182e-10 | 7.2758e-10 | 3.0816e-10 | 1.6576e-11 | 303384.156
393407.781 | 4.3272e-09 | 5.263e-09 | 1.4748e-10 | 6.7649e-09 | 5.4244e-09 | 2.7232e-10 | 7.2309e-10 | 3.0537e-10 | 1.6631e-11 | 303396.312
393419.938 | 4.306e-09 | 5.2242e-09 | 1.4715e-10 | 6.7005e-09 | 5.3821e-09 | 2.6878e-10 | 7.2346e-10 | 3.0902e-10 | 1.6434e-11 | 303408.469
393432.125 | 4.3053e-09 | 5.2188e-09 | 1.4778e-10 | 6.7467e-09 | 5.4319e-09 | 2.712e-10 | 7.2637e-10 | 3.0648e-10 | 1.6545e-11 | 303420.656
393444.281 | 4.3276e-09 | 5.2397e-09 | 1.456e-10 | 6.7644e-09 | 5.407e-09 | 2.7051e-10 | 7.2858e-10 | 3.07e-10 | 1.6668e-11 | 303432.812
393456.438 | 4.3318e-09 | 5.2622e-09 | 1.4681e-10 | 6.6908e-09 | 5.3562e-09 | 2.7302e-10 | 7.2511e-10 | 3.1048e-10 | 1.6396e-11 | 303444.969
393468.625 | 4.2987e-09 | 5.283e-09 | 1.464e-10 | 6.7151e-09 | 5.4295e-09 | 2.7026e-10 | 7.2867e-10 | 3.0715e-10 | 1.6425e-11 | 303457.156
393480.781 | 4.3446e-09 | 5.2541e-09 | 1.4646e-10 | 6.7527e-09 | 5.4243e-09 | 2.7103e-10 | 7.2791e-10 | 3.0706e-10 | 1.6632e-11 | 303469.312
393492.938 | 4.3555e-09 | 5.2379e-09 | 1.4643e-10 | 6.7231e-09 | 5.4095e-09 | 2.6859e-10 | 7.1771e-10 | 3.0586e-10 | 1.6614e-11 | 303481.469
393505.125 | 4.3334e-09 | 5.2283e-09 | 1.4846e-10 | 6.7237e-09 | 5.3976e-09 | 2.7e-10 | 7.2678e-10 | 3.0578e-10 | 1.6396e-11 | 303493.656
393517.281 | 4.3257e-09 | 5.2407e-09 | 1.4677e-10 | 6.7034e-09 | 5.4637e-09 | 2.7043e-10 | 7.223e-10 | 3.0463e-10 | 1.6633e-11 | 303505.812
393529.438 | 4.3573e-09 | 5.275e-09 | 1.4659e-10 | 6.6914e-09 | 5.46e-09 | 2.7054e-10 | 7.1721e-10 | 3.0527e-10 | 1.65e-11 | 303517.969
393541.625 | 4.3222e-09 | 5.2316e-09 | 1.4566e-10 | 6.674e-09 | 5.3595e-09 | 2.7161e-10 | 7.2403e-10 | 3.0475e-10 | 1.6567e-11 | 303530.156
393553.781 | 4.3612e-09 | 5.2436e-09 | 1.4734e-10 | 6.6533e-09 | 5.3623e-09 | 2.6805e-10 | 7.1729e-10 | 3.0485e-10 | 1.638e-11 | 303542.312
393565.938 | 4.356e-09 | 5.288e-09 | 1.4654e-10 | 6.7159e-09 | 5.3988e-09 | 2.6807e-10 | 7.2079e-10 | 3.0637e-10 | 1.6519e-11 | 303554.469
393578.125 | 4.3144e-09 | 5.2298e-09 | 1.4775e-10 | 6.7494e-09 | 5.4257e-09 | 2.7133e-10 | 7.2537e-10 | 3.0612e-10 | 1.6467e-11 | 303566.656
393590.281 | 4.3163e-09 | 5.2718e-09 | 1.4737e-10 | 6.721e-09 | 5.4021e-09 | 2.7104e-10 | 7.2639e-10 | 3.0705e-10 | 1.6516e-11 | 303578.812
393602.438 | 4.2915e-09 | 5.2419e-09 | 1.4717e-10 | 6.7443e-09 | 5.3855e-09 | 2.712e-10 | 7.3018e-10 | 3.072e-10 | 1.6751e-11 | 303590.969
393614.625 | 4.3266e-09 | 5.2361e-09 | 1.4655e-10 | 6.7803e-09 | 5.427e-09 | 2.7176e-10 | 7.2542e-10 | 3.0929e-10 | 1.6391e-11 | 303603.156
393626.781 | 4.3555e-09 | 5.2481e-09 | 1.4752e-10 | 6.7319e-09 | 5.4867e-09 | 2.7011e-10 | 7.247e-10 | 3.0785e-10 | 1.6394e-11 | 303615.312
393638.938 | 4.3425e-09 | 5.2895e-09 | 1.4724e-10 | 6.7214e-09 | 5.4416e-09 | 2.7138e-10 | 7.3101e-10 | 3.0734e-10 | 1.6513e-11 | 303627.469
393651.125 | 4.3166e-09 | 5.1652e-09 | 1.4566e-10 | 6.7863e-09 | 5.3873e-09 | 2.6953e-10 | 7.2372e-10 | 3.0869e-10 | 1.6592e-11 | 303639.656
393663.281 | 4.3382e-09 | 5.2214e-09 | 1.4614e-10 | 6.7343e-09 | 5.4362e-09 | 2.6769e-10 | 7.2071e-10 | 3.0498e-10 | 1.6592e-11 | 303651.812
393675.438 | 4.3398e-09 | 5.2463e-09 | 1.4658e-10 | 6.6762e-09 | 5.3852e-09 | 2.7062e-10 | 7.2358e-10 | 3.0978e-10 | 1.6574e-11 | 303663.969
393687.625 | 4.2798e-09 | 5.2304e-09 | 1.4814e-10 | 6.7371e-09 | 5.4565e-09 | 2.7183e-10 | 7.2363e-10 | 3.085e-10 | 1.655e-11 | 303676.156
393699.781 | 4.3234e-09 | 5.2178e-09 | 1.4628e-10 | 6.7209e-09 | 5.5062e-09 | 2.6948e-10 | 7.238e-10 | 3.0866e-10 | 1.6588e-11 | 303688.312
393711.938 | 4.3666e-09 | 5.2534e-09 | 1.4843e-10 | 6.7713e-09 | 5.4155e-09 | 2.6921e-10 | 7.2906e-10 | 3.0516e-10 | 1.6418e-11 | 303700.469
393724.125 | 4.3717e-09 | 5.2594e-09 | 1.4703e-10 | 6.7828e-09 | 5.3755e-09 | 2.7281e-10 | 7.3338e-10 | 3.0735e-10 | 1.6575e-11 | 303712.656
393736.281 | 4.3446e-09 | 5.261e-09 | 1.4799e-10 | 6.7363e-09 | 5.4394e-09 | 2.6921e-10 | 7.2831e-10 | 3.0446e-10 | 1.6486e-11 | 303724.812
393748.469 | 4.2388e-09 | 5.2088e-09 | 1.4552e-10 | 6.6837e-09 | 5.4009e-09 | 2.724e-10 | 7.2537e-10 | 3.0502e-10 | 1.6516e-11 | 303737
393760.625 | 4.3187e-09 | 5.2967e-09 | 1.4849e-10 | 6.7692e-09 | 5.4415e-09 | 2.6783e-10 | 7.1911e-10 | 3.1088e-10 | 1.6636e-11 | 303749.156
393772.781 | 4.3602e-09 | 5.2787e-09 | 1.461e-10 | 6.7837e-09 | 5.4096e-09 | 2.7132e-10 | 7.2818e-10 | 3.0664e-10 | 1.6414e-11 | 303761.312
393784.969 | 4.277e-09 | 5.2167e-09 | 1.476e-10 | 6.7359e-09 | 5.3855e-09 | 2.6868e-10 | 7.2766e-10 | 3.069e-10 | 1.6432e-11 | 303773.5
393797.125 | 4.3166e-09 | 5.2752e-09 | 1.4966e-10 | 6.7642e-09 | 5.4708e-09 | 2.71e-10 | 7.3309e-10 | 3.1178e-10 | 1.6711e-11 | 303785.656
393809.281 | 4.3933e-09 | 5.2946e-09 | 1.4879e-10 | 6.802e-09 | 5.4293e-09 | 2.6951e-10 | 7.229e-10 | 3.0728e-10 | 1.6629e-11 | 303797.812
393821.469 | 4.3091e-09 | 5.2403e-09 | 1.4754e-10 | 6.816e-09 | 5.4243e-09 | 2.7432e-10 | 7.2575e-10 | 3.0768e-10 | 1.6453e-11 | 303810
393833.625 | 4.304e-09 | 5.1876e-09 | 1.4778e-10 | 6.8358e-09 | 5.4254e-09 | 2.7275e-10 | 7.3512e-10 | 3.1126e-10 | 1.6425e-11 | 303822.156
393845.781 | 4.3198e-09 | 5.1424e-09 | 1.4979e-10 | 6.765e-09 | 5.4104e-09 | 2.7364e-10 | 7.3249e-10 | 3.0794e-10 | 1.6773e-11 | 303834.312
393857.969 | 4.314e-09 | 5.2327e-09 | 1.4805e-10 | 6.8151e-09 | 5.4168e-09 | 2.719e-10 | 7.2968e-10 | 3.0758e-10 | 1.6741e-11 | 303846.5
393870.125 | 4.3402e-09 | 5.1768e-09 | 1.4711e-10 | 6.7609e-09 | 5.3983e-09 | 2.7085e-10 | 7.2472e-10 | 3.0679e-10 | 1.628e-11 | 303858.656
393882.281 | 4.2667e-09 | 5.2276e-09 | 1.4747e-10 | 6.7987e-09 | 5.4153e-09 | 2.6647e-10 | 7.3075e-10 | 3.0644e-10 | 1.6688e-11 | 303870.812
393894.469 | 4.2653e-09 | 5.1657e-09 | 1.4643e-10 | 6.6837e-09 | 5.3999e-09 | 2.7128e-10 | 7.2199e-10 | 3.0549e-10 | 1.659e-11 | 303883
393906.625 | 4.3041e-09 | 5.1786e-09 | 1.4832e-10 | 6.6692e-09 | 5.3491e-09 | 2.7129e-10 | 7.2321e-10 | 3.0504e-10 | 1.6508e-11 | 303895.156
393918.781 | 4.267e-09 | 5.2261e-09 | 1.4951e-10 | 6.7226e-09 | 5.4186e-09 | 2.6884e-10 | 7.3119e-10 | 3.063e-10 | 1.6428e-11 | 303907.312
393930.969 | 4.3256e-09 | 5.2142e-09 | 1.476e-10 | 6.7347e-09 | 5.4041e-09 | 2.6798e-10 | 7.2435e-10 | 3.0408e-10 | 1.6683e-11 | 303919.5
393943.125 | 4.27e-09 | 5.1594e-09 | 1.4611e-10 | 6.7206e-09 | 5.3381e-09 | 2.7306e-10 | 7.2543e-10 | 3.0631e-10 | 1.6432e-11 | 303931.656
393955.281 | 4.3193e-09 | 5.1843e-09 | 1.452e-10 | 6.6846e-09 | 5.3756e-09 | 2.6703e-10 | 7.2591e-10 | 3.0713e-10 | 1.6131e-11 | 303943.812
393967.469 | 4.282e-09 | 5.2122e-09 | 1.4549e-10 | 6.7698e-09 | 5.3552e-09 | 2.6509e-10 | 7.3098e-10 | 3.0494e-10 | 1.6488e-11 | 303956
393979.625 | 4.308e-09 | 5.1628e-09 | 1.472e-10 | 6.6346e-09 | 5.4201e-09 | 2.6673e-10 | 7.2193e-10 | 3.0914e-10 | 1.6398e-11 | 303968.156
393991.781 | 4.3096e-09 | 5.1688e-09 | 1.4594e-10 | 6.6215e-09 | 5.371e-09 | 2.6467e-10 | 7.2713e-10 | 3.0692e-10 | 1.6545e-11 | 303980.312
394003.969 | 4.3199e-09 | 5.1601e-09 | 1.463e-10 | 6.7302e-09 | 5.3488e-09 | 2.6683e-10 | 7.2383e-10 | 3.0293e-10 | 1.6445e-11 | 303992.5
394016.125 | 4.3495e-09 | 5.1768e-09 | 1.4509e-10 | 6.7054e-09 | 5.3824e-09 | 2.6622e-10 | 7.1971e-10 | 3.0624e-10 | 1.6363e-11 | 304004.656
394028.281 | 4.2366e-09 | 5.178e-09 | 1.4575e-10 | 6.6695e-09 | 5.3257e-09 | 2.6685e-10 | 7.2681e-10 | 3.0379e-10 | 1.673e-11 | 304016.812
394040.469 | 4.3026e-09 | 5.1808e-09 | 1.4623e-10 | 6.7051e-09 | 5.267e-09 | 2.7105e-10 | 7.223e-10 | 3.0421e-10 | 1.6449e-11 | 304029
394052.625 | 4.293e-09 | 5.1756e-09 | 1.4735e-10 | 6.7127e-09 | 5.3978e-09 | 2.6689e-10 | 7.1777e-10 | 3.0163e-10 | 1.6385e-11 | 304041.156
394064.781 | 4.3206e-09 | 5.2042e-09 | 1.4794e-10 | 6.6539e-09 | 5.3634e-09 | 2.6654e-10 | 7.2307e-10 | 3.0593e-10 | 1.631e-11 | 304053.312
394076.969 | 4.2447e-09 | 5.2317e-09 | 1.474e-10 | 6.7524e-09 | 5.3997e-09 | 2.6985e-10 | 7.1925e-10 | 3.0685e-10 | 1.635e-11 | 304065.5
394089.125 | 4.2673e-09 | 5.2172e-09 | 1.4558e-10 | 6.6591e-09 | 5.4077e-09 | 2.7048e-10 | 7.2902e-10 | 3.0408e-10 | 1.6369e-11 | 304077.656
394101.313 | 4.3273e-09 | 5.1569e-09 | 1.4612e-10 | 6.7059e-09 | 5.395e-09 | 2.6843e-10 | 7.254e-10 | 3.0695e-10 | 1.6604e-11 | 304089.844
394113.469 | 4.3377e-09 | 5.2047e-09 | 1.4592e-10 | 6.7194e-09 | 5.3475e-09 | 2.6736e-10 | 7.2588e-10 | 3.0678e-10 | 1.6389e-11 | 304102
394125.625 | 4.2681e-09 | 5.1797e-09 | 1.4689e-10 | 6.7795e-09 | 5.3534e-09 | 2.671e-10 | 7.2874e-10 | 3.0823e-10 | 1.6498e-11 | 304114.156
394137.813 | 4.3353e-09 | 5.2115e-09 | 1.4615e-10 | 6.6939e-09 | 5.395e-09 | 2.6687e-10 | 7.2672e-10 | 3.0294e-10 | 1.6396e-11 | 304126.344
394149.969 | 4.2889e-09 | 5.1542e-09 | 1.4605e-10 | 6.7882e-09 | 5.3649e-09 | 2.6954e-10 | 7.2596e-10 | 3.0528e-10 | 1.644e-11 | 304138.5
394162.125 | 4.2913e-09 | 5.1681e-09 | 1.4657e-10 | 6.7025e-09 | 5.3196e-09 | 2.6966e-10 | 7.2606e-10 | 3.0609e-10 | 1.6388e-11 | 304150.656
394174.313 | 4.3014e-09 | 5.1775e-09 | 1.4691e-10 | 6.6824e-09 | 5.3668e-09 | 2.6946e-10 | 7.2569e-10 | 3.0285e-10 | 1.6618e-11 | 304162.844
394186.469 | 4.3379e-09 | 5.1194e-09 | 1.4704e-10 | 6.6952e-09 | 5.3858e-09 | 2.6925e-10 | 7.2025e-10 | 3.0882e-10 | 1.6381e-11 | 304175
394198.625 | 4.3234e-09 | 5.201e-09 | 1.4867e-10 | 6.7055e-09 | 5.4162e-09 | 2.7088e-10 | 7.2564e-10 | 3.0456e-10 | 1.6651e-11 | 304187.156
394210.813 | 4.3226e-09 | 5.1952e-09 | 1.4669e-10 | 6.7123e-09 | 5.3813e-09 | 2.6875e-10 | 7.2575e-10 | 3.0678e-10 | 1.6467e-11 | 304199.344
394222.969 | 4.3348e-09 | 5.1188e-09 | 1.4613e-10 | 6.6849e-09 | 5.422e-09 | 2.6865e-10 | 7.2484e-10 | 3.0466e-10 | 1.6308e-11 | 304211.5
394235.125 | 4.327e-09 | 5.1434e-09 | 1.4766e-10 | 6.7953e-09 | 5.3703e-09 | 2.6703e-10 | 7.2232e-10 | 3.0519e-10 | 1.6247e-11 | 304223.656
394247.313 | 4.3241e-09 | 5.087e-09 | 1.4587e-10 | 6.7383e-09 | 5.306e-09 | 2.6908e-10 | 7.2352e-10 | 3.084e-10 | 1.6414e-11 | 304235.844
394259.469 | 4.3295e-09 | 5.1998e-09 | 1.4766e-10 | 6.7255e-09 | 5.3461e-09 | 2.6643e-10 | 7.2157e-10 | 3.0523e-10 | 1.6655e-11 | 304248
394271.625 | 4.3759e-09 | 5.1814e-09 | 1.4606e-10 | 6.7134e-09 | 5.3542e-09 | 2.676e-10 | 7.1889e-10 | 3.0437e-10 | 1.6438e-11 | 304260.156
394283.813 | 4.3259e-09 | 5.197e-09 | 1.4453e-10 | 6.7133e-09 | 5.3384e-09 | 2.6837e-10 | 7.2067e-10 | 3.0362e-10 | 1.6196e-11 | 304272.344
394295.969 | 4.3156e-09 | 5.1636e-09 | 1.4569e-10 | 6.6963e-09 | 5.3547e-09 | 2.6821e-10 | 7.2711e-10 | 3.0576e-10 | 1.637e-11 | 304284.5
394308.125 | 4.3229e-09 | 5.2099e-09 | 1.4596e-10 | 6.7002e-09 | 5.3882e-09 | 2.667e-10 | 7.2134e-10 | 3.0592e-10 | 1.6325e-11 | 304296.656
394320.313 | 4.2514e-09 | 5.1246e-09 | 1.457e-10 | 6.7389e-09 | 5.3417e-09 | 2.6999e-10 | 7.1783e-10 | 3.0349e-10 | 1.6596e-11 | 304308.844
394332.469 | 4.3312e-09 | 5.2056e-09 | 1.4584e-10 | 6.7663e-09 | 5.4119e-09 | 2.6891e-10 | 7.2358e-10 | 3.0316e-10 | 1.6509e-11 | 304321
394344.625 | 4.3265e-09 | 5.1916e-09 | 1.4528e-10 | 6.7559e-09 | 5.365e-09 | 2.6757e-10 | 7.2255e-10 | 3.0605e-10 | 1.6389e-11 | 304333.156
394356.813 | 4.2622e-09 | 5.1697e-09 | 1.4736e-10 | 6.7677e-09 | 5.3711e-09 | 2.6864e-10 | 7.2624e-10 | 3.0373e-10 | 1.6379e-11 | 304345.344
394368.969 | 4.3327e-09 | 5.239e-09 | 1.476e-10 | 6.7093e-09 | 5.4147e-09 | 2.7114e-10 | 7.1944e-10 | 3.0811e-10 | 1.6351e-11 | 304357.5
394381.125 | 4.2813e-09 | 5.1986e-09 | 1.4755e-10 | 6.7598e-09 | 5.4276e-09 | 2.6842e-10 | 7.3299e-10 | 3.0712e-10 | 1.6485e-11 | 304369.656
394393.313 | 4.2687e-09 | 5.1749e-09 | 1.4569e-10 | 6.7026e-09 | 5.3381e-09 | 2.6763e-10 | 7.2699e-10 | 3.0783e-10 | 1.6385e-11 | 304381.844
394405.469 | 4.3569e-09 | 5.1155e-09 | 1.4551e-10 | 6.7222e-09 | 5.3419e-09 | 2.6679e-10 | 7.2809e-10 | 3.0953e-10 | 1.6537e-11 | 304394
394417.625 | 4.2779e-09 | 5.2564e-09 | 1.454e-10 | 6.7549e-09 | 5.3998e-09 | 2.6849e-10 | 7.2688e-10 | 3.0592e-10 | 1.6537e-11 | 304406.156
394429.813 | 4.3109e-09 | 5.2195e-09 | 1.4481e-10 | 6.7006e-09 | 5.3377e-09 | 2.6722e-10 | 7.2178e-10 | 3.0709e-10 | 1.6393e-11 | 304418.344
394441.969 | 4.3502e-09 | 5.2294e-09 | 1.4708e-10 | 6.6919e-09 | 5.3395e-09 | 2.7115e-10 | 7.2232e-10 | 3.0781e-10 | 1.6382e-11 | 304430.5
394454.125 | 4.2757e-09 | 5.2001e-09 | 1.4785e-10 | 6.7038e-09 | 5.3725e-09 | 2.6668e-10 | 7.218e-10 | 3.047e-10 | 1.6628e-11 | 304442.656
394466.313 | 4.2987e-09 | 5.1473e-09 | 1.4805e-10 | 6.7472e-09 | 5.3537e-09 | 2.6612e-10 | 7.2235e-10 | 3.0537e-10 | 1.6615e-11 | 304454.844
394478.469 | 4.2834e-09 | 5.1735e-09 | 1.4703e-10 | 6.7513e-09 | 5.3615e-09 | 2.6625e-10 | 7.1931e-10 | 3.0471e-10 | 1.641e-11 | 304467
394490.656 | 4.2867e-09 | 5.1809e-09 | 1.4607e-10 | 6.685e-09 | 5.3838e-09 | 2.6566e-10 | 7.3035e-10 | 3.0719e-10 | 1.6453e-11 | 304479.187
394502.813 | 4.3005e-09 | 5.216e-09 | 1.4695e-10 | 6.7425e-09 | 5.4134e-09 | 2.6814e-10 | 7.2944e-10 | 3.0722e-10 | 1.6391e-11 | 304491.344
394514.969 | 4.3076e-09 | 5.1892e-09 | 1.4658e-10 | 6.7307e-09 | 5.4328e-09 | 2.6701e-10 | 7.2509e-10 | 3.0735e-10 | 1.6531e-11 | 304503.5
394527.156 | 4.2905e-09 | 5.1936e-09 | 1.475e-10 | 6.7587e-09 | 5.3288e-09 | 2.6965e-10 | 7.2654e-10 | 3.0622e-10 | 1.6503e-11 | 304515.687
394539.313 | 4.2833e-09 | 5.1761e-09 | 1.4656e-10 | 6.7673e-09 | 5.4073e-09 | 2.6501e-10 | 7.2842e-10 | 3.0454e-10 | 1.6313e-11 | 304527.844
394551.469 | 4.2824e-09 | 5.2007e-09 | 1.4635e-10 | 6.6422e-09 | 5.3193e-09 | 2.7057e-10 | 7.2702e-10 | 3.0816e-10 | 1.6379e-11 | 304540
394563.656 | 4.3031e-09 | 5.2685e-09 | 1.4686e-10 | 6.6935e-09 | 5.3316e-09 | 2.6785e-10 | 7.2281e-10 | 3.0903e-10 | 1.6301e-11 | 304552.187
394575.813 | 4.3131e-09 | 5.1722e-09 | 1.4597e-10 | 6.6921e-09 | 5.3668e-09 | 2.687e-10 | 7.2307e-10 | 3.0637e-10 | 1.6526e-11 | 304564.344
394587.969 | 4.273e-09 | 5.2086e-09 | 1.4593e-10 | 6.7121e-09 | 5.4002e-09 | 2.7e-10 | 7.1585e-10 | 3.0666e-10 | 1.6341e-11 | 304576.5
394600.156 | 4.3031e-09 | 5.2339e-09 | 1.4821e-10 | 6.7528e-09 | 5.447e-09 | 2.6967e-10 | 7.3111e-10 | 3.0722e-10 | 1.6416e-11 | 304588.687
394612.313 | 4.3063e-09 | 5.1623e-09 | 1.4763e-10 | 6.7262e-09 | 5.4481e-09 | 2.6907e-10 | 7.3521e-10 | 3.041e-10 | 1.6537e-11 | 304600.844
394624.469 | 4.3336e-09 | 5.177e-09 | 1.4647e-10 | 6.7747e-09 | 5.3672e-09 | 2.7112e-10 | 7.2225e-10 | 3.072e-10 | 1.6473e-11 | 304613
394636.656 | 4.2957e-09 | 5.202e-09 | 1.4754e-10 | 6.7684e-09 | 5.3553e-09 | 2.72e-10 | 7.2408e-10 | 3.0763e-10 | 1.6353e-11 | 304625.187
394648.813 | 4.3083e-09 | 5.1861e-09 | 1.4889e-10 | 6.7189e-09 | 5.4092e-09 | 2.7006e-10 | 7.252e-10 | 3.027e-10 | 1.6636e-11 | 304637.344
394660.969 | 4.3464e-09 | 5.2121e-09 | 1.467e-10 | 6.713e-09 | 5.4073e-09 | 2.6825e-10 | 7.2439e-10 | 3.0882e-10 | 1.653e-11 | 304649.5
394673.156 | 4.3095e-09 | 5.1879e-09 | 1.4596e-10 | 6.6464e-09 | 5.3442e-09 | 2.6816e-10 | 7.2388e-10 | 3.0661e-10 | 1.6463e-11 | 304661.687
394685.313 | 4.2727e-09 | 5.175e-09 | 1.4652e-10 | 6.7042e-09 | 5.305e-09 | 2.6625e-10 | 7.1451e-10 | 3.0399e-10 | 1.6348e-11 | 304673.844
394697.469 | 4.2877e-09 | 5.1913e-09 | 1.4546e-10 | 6.6468e-09 | 5.3772e-09 | 2.6652e-10 | 7.1942e-10 | 3.0569e-10 | 1.6336e-11 | 304686
394709.656 | 4.2434e-09 | 5.202e-09 | 1.4642e-10 | 6.6596e-09 | 5.4011e-09 | 2.6832e-10 | 7.2408e-10 | 3.0617e-10 | 1.6318e-11 | 304698.187
394721.813 | 4.2655e-09 | 5.156e-09 | 1.4487e-10 | 6.7814e-09 | 5.4156e-09 | 2.6956e-10 | 7.2107e-10 | 3.0413e-10 | 1.6455e-11 | 304710.344
394733.969 | 4.2926e-09 | 5.1545e-09 | 1.4672e-10 | 6.7172e-09 | 5.3245e-09 | 2.6717e-10 | 7.2346e-10 | 3.041e-10 | 1.6266e-11 | 304722.5
394746.156 | 4.2719e-09 | 5.1814e-09 | 1.4559e-10 | 6.7227e-09 | 5.3396e-09 | 2.6588e-10 | 7.1765e-10 | 3.0566e-10 | 1.6434e-11 | 304734.687
394758.313 | 4.2658e-09 | 5.1509e-09 | 1.4569e-10 | 6.7407e-09 | 5.3296e-09 | 2.6478e-10 | 7.1679e-10 | 3.0609e-10 | 1.6402e-11 | 304746.844
394770.469 | 4.2938e-09 | 5.12e-09 | 1.4567e-10 | 6.6545e-09 | 5.3969e-09 | 2.6813e-10 | 7.2102e-10 | 3.0625e-10 | 1.6375e-11 | 304759
394782.656 | 4.2943e-09 | 5.1609e-09 | 1.4533e-10 | 6.7737e-09 | 5.3615e-09 | 2.6891e-10 | 7.2702e-10 | 3.0534e-10 | 1.6319e-11 | 304771.187
394794.813 | 4.2827e-09 | 5.1952e-09 | 1.4668e-10 | 6.7298e-09 | 5.3671e-09 | 2.6892e-10 | 7.2333e-10 | 3.0215e-10 | 1.6257e-11 | 304783.344
394806.969 | 4.2865e-09 | 5.1344e-09 | 1.4594e-10 | 6.6858e-09 | 5.3616e-09 | 2.6834e-10 | 7.21e-10 | 3.0477e-10 | 1.6596e-11 | 304795.5
394819.156 | 4.2937e-09 | 5.1838e-09 | 1.4536e-10 | 6.7371e-09 | 5.3479e-09 | 2.6535e-10 | 7.2713e-10 | 3.0643e-10 | 1.6707e-11 | 304807.687
394831.313 | 4.3138e-09 | 5.2044e-09 | 1.4544e-10 | 6.7011e-09 | 5.3678e-09 | 2.6862e-10 | 7.2427e-10 | 3.0439e-10 | 1.6525e-11 | 304819.844
394843.469 | 4.3407e-09 | 5.1932e-09 | 1.4701e-10 | 6.716e-09 | 5.4163e-09 | 2.7066e-10 | 7.2522e-10 | 3.0661e-10 | 1.657e-11 | 304832
394855.656 | 4.2885e-09 | 5.211e-09 | 1.4588e-10 | 6.6853e-09 | 5.3483e-09 | 2.675e-10 | 7.2535e-10 | 3.0709e-10 | 1.6298e-11 | 304844.187
394867.813 | 4.318e-09 | 5.2258e-09 | 1.4546e-10 | 6.7773e-09 | 5.3513e-09 | 2.6701e-10 | 7.2298e-10 | 3.1049e-10 | 1.6348e-11 | 304856.344
394880 | 4.3303e-09 | 5.1564e-09 | 1.4596e-10 | 6.7051e-09 | 5.3769e-09 | 2.6831e-10 | 7.3132e-10 | 3.0396e-10 | 1.6366e-11 | 304868.531
394892.156 | 4.2733e-09 | 5.2828e-09 | 1.4514e-10 | 6.7309e-09 | 5.3342e-09 | 2.6641e-10 | 7.2685e-10 | 3.0625e-10 | 1.6467e-11 | 304880.687
394904.313 | 4.2856e-09 | 5.138e-09 | 1.4526e-10 | 6.6717e-09 | 5.3776e-09 | 2.664e-10 | 7.1774e-10 | 3.0271e-10 | 1.6288e-11 | 304892.844
394916.5 | 4.3208e-09 | 5.1893e-09 | 1.4625e-10 | 6.6953e-09 | 5.4081e-09 | 2.6681e-10 | 7.1984e-10 | 3.0589e-10 | 1.618e-11 | 304905.031
394928.656 | 4.2545e-09 | 5.1689e-09 | 1.455e-10 | 6.6989e-09 | 5.3405e-09 | 2.6504e-10 | 7.2331e-10 | 3.0864e-10 | 1.6238e-11 | 304917.187
394940.813 | 4.251e-09 | 5.165e-09 | 1.4612e-10 | 6.6671e-09 | 5.3126e-09 | 2.6664e-10 | 7.1896e-10 | 3.0774e-10 | 1.6435e-11 | 304929.344
394953 | 4.279e-09 | 5.2328e-09 | 1.4568e-10 | 6.6846e-09 | 5.4483e-09 | 2.6631e-10 | 7.2198e-10 | 3.0828e-10 | 1.6275e-11 | 304941.531
394965.156 | 4.2782e-09 | 5.2488e-09 | 1.4737e-10 | 6.7491e-09 | 5.354e-09 | 2.6849e-10 | 7.2953e-10 | 3.0744e-10 | 1.6382e-11 | 304953.687
394977.313 | 4.3357e-09 | 5.1921e-09 | 1.4663e-10 | 6.757e-09 | 5.3223e-09 | 2.6731e-10 | 7.3179e-10 | 3.0772e-10 | 1.6495e-11 | 304965.844
394989.5 | 4.2612e-09 | 5.2263e-09 | 1.4604e-10 | 6.765e-09 | 5.4454e-09 | 2.6869e-10 | 7.2567e-10 | 3.0922e-10 | 1.6568e-11 | 304978.031
395001.656 | 4.3467e-09 | 5.1454e-09 | 1.4557e-10 | 6.7146e-09 | 5.3483e-09 | 2.654e-10 | 7.2786e-10 | 3.0592e-10 | 1.6196e-11 | 304990.187
395013.813 | 4.3483e-09 | 5.2006e-09 | 1.4542e-10 | 6.6691e-09 | 5.3699e-09 | 2.6727e-10 | 7.2305e-10 | 3.0599e-10 | 1.6282e-11 | 305002.344
395026 | 4.2463e-09 | 5.1215e-09 | 1.4636e-10 | 6.8147e-09 | 5.4405e-09 | 2.6825e-10 | 7.2417e-10 | 3.0721e-10 | 1.6445e-11 | 305014.531
395038.156 | 4.2937e-09 | 5.1784e-09 | 1.4458e-10 | 6.7018e-09 | 5.3545e-09 | 2.6833e-10 | 7.2653e-10 | 3.0204e-10 | 1.6315e-11 | 305026.687
395050.313 | 4.2907e-09 | 5.1939e-09 | 1.4741e-10 | 6.8095e-09 | 5.3626e-09 | 2.6912e-10 | 7.2081e-10 | 3.0561e-10 | 1.6307e-11 | 305038.844
395062.5 | 4.284e-09 | 5.1134e-09 | 1.4775e-10 | 6.7304e-09 | 5.4304e-09 | 2.6738e-10 | 7.1813e-10 | 3.0552e-10 | 1.6419e-11 | 305051.031
395074.656 | 4.2932e-09 | 5.2087e-09 | 1.4597e-10 | 6.7312e-09 | 5.3743e-09 | 2.6601e-10 | 7.2286e-10 | 3.07e-10 | 1.6503e-11 | 305063.187
395086.813 | 4.3159e-09 | 5.1256e-09 | 1.4568e-10 | 6.749e-09 | 5.402e-09 | 2.6997e-10 | 7.2599e-10 | 3.0601e-10 | 1.6762e-11 | 305075.344
395099 | 4.3082e-09 | 5.2081e-09 | 1.4678e-10 | 6.7061e-09 | 5.4293e-09 | 2.7087e-10 | 7.2629e-10 | 3.0397e-10 | 1.6396e-11 | 305087.531
395111.156 | 4.2962e-09 | 5.2198e-09 | 1.4602e-10 | 6.7903e-09 | 5.3601e-09 | 2.719e-10 | 7.2012e-10 | 3.0505e-10 | 1.6405e-11 | 305099.687
395123.313 | 4.3372e-09 | 5.1835e-09 | 1.4618e-10 | 6.6758e-09 | 5.3733e-09 | 2.6735e-10 | 7.2131e-10 | 3.0808e-10 | 1.6301e-11 | 305111.844
395135.5 | 4.3123e-09 | 5.2242e-09 | 1.4671e-10 | 6.7451e-09 | 5.3627e-09 | 2.655e-10 | 7.1986e-10 | 3.0565e-10 | 1.6557e-11 | 305124.031
395147.656 | 4.302e-09 | 5.2129e-09 | 1.4384e-10 | 6.6906e-09 | 5.3786e-09 | 2.6684e-10 | 7.2508e-10 | 3.079e-10 | 1.6618e-11 | 305136.187
395159.813 | 4.2575e-09 | 5.2116e-09 | 1.4707e-10 | 6.7176e-09 | 5.3683e-09 | 2.6798e-10 | 7.2668e-10 | 3.0318e-10 | 1.653e-11 | 305148.344
395172 | 4.2838e-09 | 5.1622e-09 | 1.4782e-10 | 6.8203e-09 | 5.3573e-09 | 2.6686e-10 | 7.2249e-10 | 3.0442e-10 | 1.6331e-11 | 305160.531
395184.156 | 4.3301e-09 | 5.2101e-09 | 1.4672e-10 | 6.7643e-09 | 5.3852e-09 | 2.6666e-10 | 7.2653e-10 | 3.0468e-10 | 1.6352e-11 | 305172.687
395196.313 | 4.244e-09 | 5.1497e-09 | 1.4631e-10 | 6.7827e-09 | 5.4407e-09 | 2.69e-10 | 7.1492e-10 | 3.0605e-10 | 1.6429e-11 | 305184.844
395208.5 | 4.2703e-09 | 5.1343e-09 | 1.461e-10 | 6.691e-09 | 5.3816e-09 | 2.6922e-10 | 7.2886e-10 | 3.0546e-10 | 1.6543e-11 | 305197.031
395220.656 | 4.314e-09 | 5.218e-09 | 1.4789e-10 | 6.7081e-09 | 5.4156e-09 | 2.6587e-10 | 7.218e-10 | 3.0457e-10 | 1.6395e-11 | 305209.187
395232.813 | 4.2679e-09 | 5.1482e-09 | 1.4711e-10 | 6.7353e-09 | 5.416e-09 | 2.6905e-10 | 7.2645e-10 | 3.0691e-10 | 1.6222e-11 | 305221.344
395245 | 4.316e-09 | 5.2178e-09 | 1.4672e-10 | 6.6873e-09 | 5.4014e-09 | 2.6892e-10 | 7.229e-10 | 3.0667e-10 | 1.6385e-11 | 305233.531
395257.156 | 4.2755e-09 | 5.1624e-09 | 1.4629e-10 | 6.7154e-09 | 5.3391e-09 | 2.684e-10 | 7.1871e-10 | 3.0426e-10 | 1.6428e-11 | 305245.687
395269.344 | 4.2995e-09 | 5.1877e-09 | 1.4657e-10 | 6.7438e-09 | 5.3898e-09 | 2.6737e-10 | 7.2785e-10 | 3.0263e-10 | 1.6446e-11 | 305257.875
395281.5 | 4.2991e-09 | 5.1629e-09 | 1.4428e-10 | 6.7189e-09 | 5.3414e-09 | 2.6527e-10 | 7.1823e-10 | 3.0671e-10 | 1.6395e-11 | 305270.031
395293.656 | 4.2971e-09 | 5.1846e-09 | 1.4609e-10 | 6.729e-09 | 5.3313e-09 | 2.669e-10 | 7.254e-10 | 3.0571e-10 | 1.6321e-11 | 305282.187
395305.844 | 4.294e-09 | 5.2226e-09 | 1.4708e-10 | 6.703e-09 | 5.3461e-09 | 2.6506e-10 | 7.1816e-10 | 3.0449e-10 | 1.6462e-11 | 305294.375
395318 | 4.3023e-09 | 5.2099e-09 | 1.4529e-10 | 6.7252e-09 | 5.3868e-09 | 2.6882e-10 | 7.1393e-10 | 3.0434e-10 | 1.6172e-11 | 305306.531
395330.156 | 4.3222e-09 | 5.1672e-09 | 1.4739e-10 | 6.7349e-09 | 5.4183e-09 | 2.6649e-10 | 7.1803e-10 | 3.0539e-10 | 1.6386e-11 | 305318.687
395342.344 | 4.3052e-09 | 5.2063e-09 | 1.4591e-10 | 6.6717e-09 | 5.3366e-09 | 2.6623e-10 | 7.2731e-10 | 3.0321e-10 | 1.6308e-11 | 305330.875
395354.5 | 4.304e-09 | 5.1444e-09 | 1.4432e-10 | 6.6592e-09 | 5.338e-09 | 2.6618e-10 | 7.2095e-10 | 3.0783e-10 | 1.6385e-11 | 305343.031
395366.656 | 4.3046e-09 | 5.2074e-09 | 1.4538e-10 | 6.648e-09 | 5.3663e-09 | 2.6642e-10 | 7.1876e-10 | 3.0556e-10 | 1.6386e-11 | 305355.187
395378.844 | 4.2869e-09 | 5.1685e-09 | 1.4586e-10 | 6.7017e-09 | 5.3272e-09 | 2.6629e-10 | 7.2048e-10 | 3.1029e-10 | 1.6429e-11 | 305367.375
395391 | 4.2641e-09 | 5.1684e-09 | 1.4537e-10 | 6.6821e-09 | 5.4059e-09 | 2.6835e-10 | 7.149e-10 | 3.0892e-10 | 1.6337e-11 | 305379.531
395403.156 | 4.2687e-09 | 5.2615e-09 | 1.4518e-10 | 6.7446e-09 | 5.35e-09 | 2.6881e-10 | 7.1953e-10 | 3.0355e-10 | 1.6502e-11 | 305391.687
395415.344 | 4.2739e-09 | 5.1078e-09 | 1.4513e-10 | 6.7345e-09 | 5.4262e-09 | 2.6871e-10 | 7.1686e-10 | 3.0351e-10 | 1.6385e-11 | 305403.875
395427.5 | 4.2672e-09 | 5.1622e-09 | 1.4688e-10 | 6.6892e-09 | 5.3821e-09 | 2.6557e-10 | 7.1608e-10 | 3.0451e-10 | 1.6135e-11 | 305416.031
395439.656 | 4.3322e-09 | 5.1999e-09 | 1.4572e-10 | 6.7005e-09 | 5.2771e-09 | 2.6722e-10 | 7.2478e-10 | 3.0816e-10 | 1.6474e-11 | 305428.187
395451.844 | 4.2537e-09 | 5.1159e-09 | 1.4546e-10 | 6.6774e-09 | 5.3776e-09 | 2.6356e-10 | 7.2224e-10 | 3.0799e-10 | 1.6338e-11 | 305440.375
395464 | 4.2754e-09 | 5.1253e-09 | 1.4525e-10 | 6.6478e-09 | 5.3538e-09 | 2.6988e-10 | 7.2047e-10 | 3.0166e-10 | 1.6294e-11 | 305452.531
395476.156 | 4.2356e-09 | 5.11e-09 | 1.4576e-10 | 6.6678e-09 | 5.3595e-09 | 2.6389e-10 | 7.2276e-10 | 3.0317e-10 | 1.6087e-11 | 305464.687
395488.344 | 4.2658e-09 | 5.1208e-09 | 1.4495e-10 | 6.6332e-09 | 5.3463e-09 | 2.6559e-10 | 7.2751e-10 | 3.0683e-10 | 1.6325e-11 | 305476.875
395500.5 | 4.2355e-09 | 5.1258e-09 | 1.4511e-10 | 6.7139e-09 | 5.3475e-09 | 2.6877e-10 | 7.2367e-10 | 3.022e-10 | 1.6086e-11 | 305489.031
395512.656 | 4.2867e-09 | 5.2087e-09 | 1.4673e-10 | 6.6854e-09 | 5.3523e-09 | 2.6757e-10 | 7.2885e-10 | 3.0421e-10 | 1.6571e-11 | 305501.187
395524.844 | 4.2529e-09 | 5.1396e-09 | 1.453e-10 | 6.7334e-09 | 5.357e-09 | 2.6713e-10 | 7.255e-10 | 3.0701e-10 | 1.6132e-11 | 305513.375
395537 | 4.2639e-09 | 5.2233e-09 | 1.454e-10 | 6.7164e-09 | 5.4316e-09 | 2.6647e-10 | 7.1608e-10 | 3.0487e-10 | 1.6582e-11 | 305525.531
395549.156 | 4.2724e-09 | 5.2261e-09 | 1.4637e-10 | 6.7725e-09 | 5.3249e-09 | 2.6515e-10 | 7.2863e-10 | 3.0648e-10 | 1.6282e-11 | 305537.687
395561.344 | 4.3375e-09 | 5.1667e-09 | 1.4563e-10 | 6.6679e-09 | 5.3864e-09 | 2.6415e-10 | 7.2398e-10 | 3.0376e-10 | 1.6368e-11 | 305549.875
395573.5 | 4.2814e-09 | 5.1708e-09 | 1.4554e-10 | 6.6837e-09 | 5.2973e-09 | 2.6593e-10 | 7.1623e-10 | 3.0968e-10 | 1.6582e-11 | 305562.031
395585.656 | 4.3428e-09 | 5.2016e-09 | 1.4664e-10 | 6.6752e-09 | 5.3726e-09 | 2.66e-10 | 7.2387e-10 | 3.0536e-10 | 1.6404e-11 | 305574.187
395597.844 | 4.2596e-09 | 5.2095e-09 | 1.454e-10 | 6.7701e-09 | 5.3009e-09 | 2.6792e-10 | 7.1998e-10 | 3.0427e-10 | 1.6354e-11 | 305586.375
395610 | 4.3203e-09 | 5.1543e-09 | 1.4426e-10 | 6.6854e-09 | 5.4033e-09 | 2.6821e-10 | 7.2457e-10 | 3.0371e-10 | 1.6246e-11 | 305598.531
395622.188 | 4.3116e-09 | 5.131e-09 | 1.4366e-10 | 6.6867e-09 | 5.384e-09 | 2.6673e-10 | 7.1261e-10 | 3.044e-10 | 1.6349e-11 | 305610.719
395634.344 | 4.2861e-09 | 5.1549e-09 | 1.4693e-10 | 6.7682e-09 | 5.3439e-09 | 2.65e-10 | 7.1745e-10 | 3.0201e-10 | 1.6422e-11 | 305622.875
395646.5 | 4.2779e-09 | 5.1599e-09 | 1.4549e-10 | 6.6626e-09 | 5.3209e-09 | 2.6658e-10 | 7.1742e-10 | 3.0547e-10 | 1.6166e-11 | 305635.031
395658.688 | 4.256e-09 | 5.1447e-09 | 1.4451e-10 | 6.6947e-09 | 5.3386e-09 | 2.6609e-10 | 7.2072e-10 | 3.0584e-10 | 1.6181e-11 | 305647.219
395670.844 | 4.2398e-09 | 5.1821e-09 | 1.4685e-10 | 6.6976e-09 | 5.3482e-09 | 2.6586e-10 | 7.1562e-10 | 3.0515e-10 | 1.6449e-11 | 305659.375
395683 | 4.2484e-09 | 5.1445e-09 | 1.464e-10 | 6.6642e-09 | 5.3345e-09 | 2.6852e-10 | 7.1963e-10 | 3.0405e-10 | 1.6424e-11 | 305671.531
395695.188 | 4.3011e-09 | 5.169e-09 | 1.4578e-10 | 6.7066e-09 | 5.368e-09 | 2.6625e-10 | 7.2078e-10 | 3.0411e-10 | 1.6312e-11 | 305683.719
395707.344 | 4.3024e-09 | 5.1794e-09 | 1.4534e-10 | 6.6341e-09 | 5.2898e-09 | 2.6489e-10 | 7.1753e-10 | 3.0317e-10 | 1.647e-11 | 305695.875
395719.5 | 4.2327e-09 | 5.1933e-09 | 1.4512e-10 | 6.7211e-09 | 5.31e-09 | 2.6689e-10 | 7.2059e-10 | 3.0545e-10 | 1.6356e-11 | 305708.031
395731.688 | 4.2716e-09 | 5.1491e-09 | 1.4667e-10 | 6.6628e-09 | 5.3458e-09 | 2.6713e-10 | 7.2203e-10 | 3.078e-10 | 1.6275e-11 | 305720.219
395743.844 | 4.2939e-09 | 5.156e-09 | 1.4522e-10 | 6.7475e-09 | 5.3414e-09 | 2.6491e-10 | 7.1826e-10 | 3.0263e-10 | 1.6469e-11 | 305732.375
395756 | 4.2598e-09 | 5.2199e-09 | 1.4429e-10 | 6.6324e-09 | 5.3751e-09 | 2.6745e-10 | 7.2076e-10 | 3.0321e-10 | 1.6157e-11 | 305744.531
395768.188 | 4.2746e-09 | 5.0821e-09 | 1.4703e-10 | 6.7047e-09 | 5.4263e-09 | 2.6706e-10 | 7.2207e-10 | 3.1059e-10 | 1.6466e-11 | 305756.719
395780.344 | 4.301e-09 | 5.1205e-09 | 1.4278e-10 | 6.6902e-09 | 5.3343e-09 | 2.681e-10 | 7.1984e-10 | 3.0714e-10 | 1.639e-11 | 305768.875
395792.5 | 4.2934e-09 | 5.1686e-09 | 1.4521e-10 | 6.7468e-09 | 5.3654e-09 | 2.6489e-10 | 7.2183e-10 | 3.0577e-10 | 1.6534e-11 | 305781.031
395804.688 | 4.2707e-09 | 5.0881e-09 | 1.4467e-10 | 6.6676e-09 | 5.3364e-09 | 2.6668e-10 | 7.1867e-10 | 3.0817e-10 | 1.6202e-11 | 305793.219
395816.844 | 4.2924e-09 | 5.1705e-09 | 1.4529e-10 | 6.6542e-09 | 5.3325e-09 | 2.6599e-10 | 7.2372e-10 | 3.0698e-10 | 1.6374e-11 | 305805.375
395829 | 4.2418e-09 | 5.2205e-09 | 1.4622e-10 | 6.7412e-09 | 5.3516e-09 | 2.6849e-10 | 7.2636e-10 | 3.0566e-10 | 1.6518e-11 | 305817.531
395841.188 | 4.2519e-09 | 5.1819e-09 | 1.453e-10 | 6.72e-09 | 5.3247e-09 | 2.6565e-10 | 7.3482e-10 | 3.0779e-10 | 1.6443e-11 | 305829.719
395853.344 | 4.2482e-09 | 5.1616e-09 | 1.4505e-10 | 6.7734e-09 | 5.3796e-09 | 2.6925e-10 | 7.228e-10 | 3.0438e-10 | 1.6219e-11 | 305841.875
395865.5 | 4.2644e-09 | 5.1164e-09 | 1.4754e-10 | 6.7397e-09 | 5.3684e-09 | 2.6814e-10 | 7.2498e-10 | 3.0584e-10 | 1.6342e-11 | 305854.031
395877.688 | 4.299e-09 | 5.1962e-09 | 1.4766e-10 | 6.782e-09 | 5.379e-09 | 2.6705e-10 | 7.2686e-10 | 3.0504e-10 | 1.6405e-11 | 305866.219
395889.844 | 4.2849e-09 | 5.1813e-09 | 1.4507e-10 | 6.7492e-09 | 5.3567e-09 | 2.6554e-10 | 7.1671e-10 | 3.0275e-10 | 1.6342e-11 | 305878.375
395902 | 4.275e-09 | 5.1624e-09 | 1.4573e-10 | 6.7894e-09 | 5.3586e-09 | 2.6505e-10 | 7.2571e-10 | 3.053e-10 | 1.6237e-11 | 305890.531
395914.188 | 4.2745e-09 | 5.1213e-09 | 1.4793e-10 | 6.7107e-09 | 5.3991e-09 | 2.6592e-10 | 7.2339e-10 | 3.0748e-10 | 1.6331e-11 | 305902.719
395926.344 | 4.3111e-09 | 5.171e-09 | 1.463e-10 | 6.6899e-09 | 5.3768e-09 | 2.6677e-10 | 7.3462e-10 | 3.0823e-10 | 1.6396e-11 | 305914.875
395938.5 | 4.2745e-09 | 5.1711e-09 | 1.4393e-10 | 6.6712e-09 | 5.3792e-09 | 2.6512e-10 | 7.2488e-10 | 3.0766e-10 | 1.6518e-11 | 305927.031
395950.688 | 4.306e-09 | 5.1728e-09 | 1.4729e-10 | 6.7274e-09 | 5.4199e-09 | 2.6914e-10 | 7.323e-10 | 3.0685e-10 | 1.643e-11 | 305939.219
395962.844 | 4.2932e-09 | 5.226e-09 | 1.4499e-10 | 6.8461e-09 | 5.431e-09 | 2.6705e-10 | 7.2102e-10 | 3.0779e-10 | 1.6287e-11 | 305951.375
395975 | 4.287e-09 | 5.1246e-09 | 1.4557e-10 | 6.7191e-09 | 5.3605e-09 | 2.6867e-10 | 7.3352e-10 | 3.0745e-10 | 1.668e-11 | 305963.531
395987.188 | 4.2744e-09 | 5.1706e-09 | 1.4647e-10 | 6.7768e-09 | 5.41e-09 | 2.7025e-10 | 7.2527e-10 | 3.0451e-10 | 1.6361e-11 | 305975.719
395999.344 | 4.3325e-09 | 5.205e-09 | 1.4674e-10 | 6.7639e-09 | 5.33e-09 | 2.6792e-10 | 7.2326e-10 | 3.0917e-10 | 1.6526e-11 | 305987.875
396011.531 | 4.2101e-09 | 5.1951e-09 | 1.4664e-10 | 6.7989e-09 | 5.3313e-09 | 2.6668e-10 | 7.2995e-10 | 3.038e-10 | 1.6068e-11 | 306000.062
396023.688 | 4.2505e-09 | 5.2154e-09 | 1.464e-10 | 6.7874e-09 | 5.3857e-09 | 2.6564e-10 | 7.2004e-10 | 3.0412e-10 | 1.6283e-11 | 306012.219
396035.844 | 4.2379e-09 | 5.1594e-09 | 1.4551e-10 | 6.7186e-09 | 5.3594e-09 | 2.6674e-10 | 7.2477e-10 | 3.0296e-10 | 1.6199e-11 | 306024.375
396048.031 | 4.2972e-09 | 5.1749e-09 | 1.4549e-10 | 6.7018e-09 | 5.4086e-09 | 2.6652e-10 | 7.221e-10 | 3.052e-10 | 1.6423e-11 | 306036.562
396060.188 | 4.2594e-09 | 5.1548e-09 | 1.4534e-10 | 6.7095e-09 | 5.3127e-09 | 2.6581e-10 | 7.1895e-10 | 3.0687e-10 | 1.628e-11 | 306048.719
396072.344 | 4.3342e-09 | 5.1694e-09 | 1.446e-10 | 6.7623e-09 | 5.327e-09 | 2.6896e-10 | 7.239e-10 | 3.053e-10 | 1.6371e-11 | 306060.875
396084.531 | 4.2859e-09 | 5.1646e-09 | 1.4646e-10 | 6.6866e-09 | 5.3914e-09 | 2.6599e-10 | 7.2239e-10 | 3.0332e-10 | 1.6361e-11 | 306073.062
396096.688 | 4.2709e-09 | 5.1344e-09 | 1.4562e-10 | 6.7196e-09 | 5.3649e-09 | 2.664e-10 | 7.2646e-10 | 3.0681e-10 | 1.6613e-11 | 306085.219
396108.844 | 4.2896e-09 | 5.1577e-09 | 1.463e-10 | 6.7018e-09 | 5.3997e-09 | 2.6443e-10 | 7.2245e-10 | 3.0783e-10 | 1.6161e-11 | 306097.375
396121.031 | 4.2594e-09 | 5.212e-09 | 1.4656e-10 | 6.6538e-09 | 5.3627e-09 | 2.6687e-10 | 7.2338e-10 | 3.0617e-10 | 1.6402e-11 | 306109.562
396133.188 | 4.2313e-09 | 5.1712e-09 | 1.4676e-10 | 6.7605e-09 | 5.3558e-09 | 2.6631e-10 | 7.2014e-10 | 3.0516e-10 | 1.6438e-11 | 306121.719
396145.344 | 4.2652e-09 | 5.2101e-09 | 1.4567e-10 | 6.7533e-09 | 5.3723e-09 | 2.677e-10 | 7.1593e-10 | 3.0355e-10 | 1.6174e-11 | 306133.875
396157.531 | 4.2313e-09 | 5.1382e-09 | 1.4511e-10 | 6.7576e-09 | 5.3422e-09 | 2.6627e-10 | 7.2273e-10 | 3.086e-10 | 1.6465e-11 | 306146.062
396169.688 | 4.2925e-09 | 5.1455e-09 | 1.4697e-10 | 6.7038e-09 | 5.3669e-09 | 2.664e-10 | 7.2491e-10 | 3.0435e-10 | 1.6586e-11 | 306158.219
396181.844 | 4.2851e-09 | 5.0836e-09 | 1.4626e-10 | 6.7284e-09 | 5.3392e-09 | 2.6714e-10 | 7.2568e-10 | 3.0491e-10 | 1.6232e-11 | 306170.375
396194.031 | 4.2616e-09 | 5.2035e-09 | 1.4761e-10 | 6.6612e-09 | 5.4102e-09 | 2.6482e-10 | 7.2231e-10 | 3.0457e-10 | 1.6581e-11 | 306182.562
396206.188 | 4.2944e-09 | 5.275e-09 | 1.4715e-10 | 6.7486e-09 | 5.4292e-09 | 2.6695e-10 | 7.2834e-10 | 3.0708e-10 | 1.6421e-11 | 306194.719
396218.344 | 4.279e-09 | 5.2298e-09 | 1.4535e-10 | 6.7412e-09 | 5.3576e-09 | 2.6778e-10 | 7.2679e-10 | 3.0671e-10 | 1.6333e-11 | 306206.875
396230.531 | 4.2359e-09 | 5.1087e-09 | 1.4672e-10 | 6.7478e-09 | 5.349e-09 | 2.6675e-10 | 7.283e-10 | 3.0725e-10 | 1.636e-11 | 306219.062
396242.688 | 4.2908e-09 | 5.1096e-09 | 1.4475e-10 | 6.6971e-09 | 5.3912e-09 | 2.6691e-10 | 7.2491e-10 | 3.0908e-10 | 1.6462e-11 | 306231.219
396254.844 | 4.2492e-09 | 5.1804e-09 | 1.469e-10 | 6.6512e-09 | 5.387e-09 | 2.6617e-10 | 7.3325e-10 | 3.0382e-10 | 1.6396e-11 | 306243.375
396267.031 | 4.2322e-09 | 5.2139e-09 | 1.44e-10 | 6.6871e-09 | 5.3687e-09 | 2.6662e-10 | 7.1848e-10 | 3.0808e-10 | 1.6413e-11 | 306255.562
396279.188 | 4.2325e-09 | 5.1748e-09 | 1.4655e-10 | 6.7437e-09 | 5.3796e-09 | 2.654e-10 | 7.2053e-10 | 3.0486e-10 | 1.6359e-11 | 306267.719
396291.344 | 4.2464e-09 | 5.1607e-09 | 1.4634e-10 | 6.6965e-09 | 5.3773e-09 | 2.6685e-10 | 7.2177e-10 | 3.0524e-10 | 1.6374e-11 | 306279.875
396303.531 | 4.2855e-09 | 5.1572e-09 | 1.4567e-10 | 6.6719e-09 | 5.3396e-09 | 2.6626e-10 | 7.271e-10 | 3.0459e-10 | 1.6306e-11 | 306292.062
396315.688 | 4.296e-09 | 5.1363e-09 | 1.4635e-10 | 6.693e-09 | 5.3671e-09 | 2.6939e-10 | 7.2426e-10 | 3.0563e-10 | 1.6454e-11 | 306304.219
396327.844 | 4.3304e-09 | 5.15e-09 | 1.4552e-10 | 6.6509e-09 | 5.3739e-09 | 2.6696e-10 | 7.1584e-10 | 3.0731e-10 | 1.64e-11 | 306316.375
396340.031 | 4.2894e-09 | 5.1432e-09 | 1.4635e-10 | 6.7188e-09 | 5.3312e-09 | 2.674e-10 | 7.2377e-10 | 3.0542e-10 | 1.6286e-11 | 306328.562
396352.188 | 4.2954e-09 | 5.0781e-09 | 1.4628e-10 | 6.6948e-09 | 5.3624e-09 | 2.6619e-10 | 7.2488e-10 | 3.0833e-10 | 1.639e-11 | 306340.719
396364.344 | 4.3008e-09 | 5.2082e-09 | 1.4672e-10 | 6.6904e-09 | 5.3642e-09 | 2.6768e-10 | 7.2015e-10 | 3.0959e-10 | 1.6241e-11 | 306352.875
396376.531 | 4.2856e-09 | 5.1589e-09 | 1.4537e-10 | 6.7141e-09 | 5.3305e-09 | 2.6857e-10 | 7.2899e-10 | 3.0662e-10 | 1.6245e-11 | 306365.062
396388.688 | 4.2544e-09 | 5.1522e-09 | 1.4649e-10 | 6.6724e-09 | 5.3238e-09 | 2.6624e-10 | 7.2841e-10 | 3.0618e-10 | 1.6321e-11 | 306377.219
396400.875 | 4.2113e-09 | 5.113e-09 | 1.4634e-10 | 6.7377e-09 | 5.3615e-09 | 2.6599e-10 | 7.24e-10 | 3.053e-10 | 1.6396e-11 | 306389.406
396413.031 | 4.2392e-09 | 5.1306e-09 | 1.4638e-10 | 6.7727e-09 | 5.3552e-09 | 2.658e-10 | 7.2183e-10 | 3.0467e-10 | 1.631e-11 | 306401.562
396425.188 | 4.3165e-09 | 5.1868e-09 | 1.4504e-10 | 6.7486e-09 | 5.3806e-09 | 2.6652e-10 | 7.2978e-10 | 3.0668e-10 | 1.6364e-11 | 306413.719
396437.375 | 4.2848e-09 | 5.2048e-09 | 1.4684e-10 | 6.7434e-09 | 5.3918e-09 | 2.6962e-10 | 7.1937e-10 | 3.0543e-10 | 1.633e-11 | 306425.906
396449.531 | 4.2939e-09 | 5.1758e-09 | 1.467e-10 | 6.6631e-09 | 5.2937e-09 | 2.6561e-10 | 7.2398e-10 | 3.0991e-10 | 1.6295e-11 | 306438.062
396461.688 | 4.2767e-09 | 5.1966e-09 | 1.4731e-10 | 6.7561e-09 | 5.3817e-09 | 2.6754e-10 | 7.309e-10 | 3.0739e-10 | 1.6617e-11 | 306450.219
396473.875 | 4.2894e-09 | 5.165e-09 | 1.453e-10 | 6.6906e-09 | 5.3399e-09 | 2.6586e-10 | 7.3058e-10 | 3.0962e-10 | 1.65e-11 | 306462.406
396486.031 | 4.298e-09 | 5.1447e-09 | 1.4827e-10 | 6.7441e-09 | 5.3807e-09 | 2.6831e-10 | 7.2887e-10 | 3.0688e-10 | 1.6356e-11 | 306474.562
396498.188 | 4.2218e-09 | 5.2228e-09 | 1.4784e-10 | 6.7773e-09 | 5.3782e-09 | 2.6684e-10 | 7.2227e-10 | 3.0701e-10 | 1.6661e-11 | 306486.719
396510.375 | 4.289e-09 | 5.1115e-09 | 1.4622e-10 | 6.7833e-09 | 5.3703e-09 | 2.6905e-10 | 7.2573e-10 | 3.0585e-10 | 1.6428e-11 | 306498.906
396522.531 | 4.3071e-09 | 5.1811e-09 | 1.4685e-10 | 6.7315e-09 | 5.3502e-09 | 2.6747e-10 | 7.3006e-10 | 3.0851e-10 | 1.6551e-11 | 306511.062
396534.688 | 4.2922e-09 | 5.1923e-09 | 1.4732e-10 | 6.6821e-09 | 5.3687e-09 | 2.6611e-10 | 7.3059e-10 | 3.0845e-10 | 1.629e-11 | 306523.219
396546.875 | 4.2763e-09 | 5.1749e-09 | 1.4445e-10 | 6.7437e-09 | 5.3689e-09 | 2.6632e-10 | 7.3435e-10 | 3.0913e-10 | 1.6361e-11 | 306535.406
396559.031 | 4.2839e-09 | 5.1987e-09 | 1.4632e-10 | 6.8386e-09 | 5.3443e-09 | 2.6769e-10 | 7.2221e-10 | 3.0908e-10 | 1.6274e-11 | 306547.562
396571.188 | 4.3302e-09 | 5.1785e-09 | 1.485e-10 | 6.7892e-09 | 5.3227e-09 | 2.7009e-10 | 7.2543e-10 | 3.0837e-10 | 1.6575e-11 | 306559.719
396583.375 | 4.2587e-09 | 5.1473e-09 | 1.4752e-10 | 6.7679e-09 | 5.3582e-09 | 2.6556e-10 | 7.2716e-10 | 3.1066e-10 | 1.6593e-11 | 306571.906
396595.531 | 4.2975e-09 | 5.1071e-09 | 1.4667e-10 | 6.7372e-09 | 5.3234e-09 | 2.6474e-10 | 7.225e-10 | 3.0411e-10 | 1.6324e-11 | 306584.062
396607.688 | 4.3134e-09 | 5.1246e-09 | 1.4711e-10 | 6.8278e-09 | 5.3534e-09 | 2.6783e-10 | 7.3021e-10 | 3.0933e-10 | 1.6442e-11 | 306596.219
396619.875 | 4.2945e-09 | 5.1242e-09 | 1.4607e-10 | 6.898e-09 | 5.4198e-09 | 2.6912e-10 | 7.2841e-10 | 3.1235e-10 | 1.6503e-11 | 306608.406
396632.031 | 4.2589e-09 | 5.1725e-09 | 1.4818e-10 | 6.7383e-09 | 5.3688e-09 | 2.6731e-10 | 7.2179e-10 | 3.0903e-10 | 1.63e-11 | 306620.562
396644.188 | 4.2554e-09 | 5.1224e-09 | 1.4593e-10 | 6.7216e-09 | 5.3213e-09 | 2.6395e-10 | 7.1922e-10 | 3.0857e-10 | 1.6271e-11 | 306632.719
396656.375 | 4.2696e-09 | 5.1149e-09 | 1.4758e-10 | 6.7915e-09 | 5.2846e-09 | 2.6737e-10 | 7.2331e-10 | 3.0987e-10 | 1.6456e-11 | 306644.906
396668.531 | 4.2326e-09 | 5.1583e-09 | 1.4559e-10 | 6.7286e-09 | 5.3411e-09 | 2.6745e-10 | 7.2604e-10 | 3.0341e-10 | 1.6306e-11 | 306657.062
396680.688 | 4.2652e-09 | 5.0883e-09 | 1.4701e-10 | 6.7047e-09 | 5.3613e-09 | 2.661e-10 | 7.2411e-10 | 3.058e-10 | 1.6573e-11 | 306669.219
396692.875 | 4.2592e-09 | 5.0932e-09 | 1.4636e-10 | 6.6846e-09 | 5.3116e-09 | 2.6632e-10 | 7.2624e-10 | 3.0518e-10 | 1.6297e-11 | 306681.406
396705.031 | 4.2592e-09 | 5.1261e-09 | 1.4627e-10 | 6.6982e-09 | 5.3635e-09 | 2.6729e-10 | 7.1924e-10 | 3.0173e-10 | 1.6397e-11 | 306693.562
396717.188 | 4.3443e-09 | 5.0934e-09 | 1.4402e-10 | 6.6826e-09 | 5.2823e-09 | 2.6792e-10 | 7.188e-10 | 3.0454e-10 | 1.6562e-11 | 306705.719
396729.375 | 4.2776e-09 | 5.148e-09 | 1.4624e-10 | 6.7522e-09 | 5.3364e-09 | 2.679e-10 | 7.2767e-10 | 3.0543e-10 | 1.6509e-11 | 306717.906
396741.531 | 4.3036e-09 | 5.1159e-09 | 1.4685e-10 | 6.6647e-09 | 5.3393e-09 | 2.6775e-10 | 7.2805e-10 | 3.0596e-10 | 1.6272e-11 | 306730.062
396753.688 | 4.2776e-09 | 5.0819e-09 | 1.4464e-10 | 6.8326e-09 | 5.283e-09 | 2.6594e-10 | 7.2385e-10 | 3.0543e-10 | 1.612e-11 | 306742.219
396765.875 | 4.266e-09 | 5.0441e-09 | 1.4524e-10 | 6.7032e-09 | 5.3486e-09 | 2.6816e-10 | 7.2511e-10 | 3.0878e-10 | 1.6521e-11 | 306754.406
396778.031 | 4.2624e-09 | 5.1715e-09 | 1.4557e-10 | 6.6883e-09 | 5.3679e-09 | 2.6556e-10 | 7.171e-10 | 3.0754e-10 | 1.6447e-11 | 306766.562
396790.219 | 4.2759e-09 | 5.1402e-09 | 1.4765e-10 | 6.7588e-09 | 5.3268e-09 | 2.6379e-10 | 7.2646e-10 | 3.0716e-10 | 1.6364e-11 | 306778.75
396802.375 | 4.2559e-09 | 5.1474e-09 | 1.4703e-10 | 6.7905e-09 | 5.312e-09 | 2.6175e-10 | 7.2376e-10 | 3.0571e-10 | 1.6261e-11 | 306790.906
396814.531 | 4.2601e-09 | 5.1526e-09 | 1.4658e-10 | 6.7085e-09 | 5.3825e-09 | 2.6338e-10 | 7.2391e-10 | 3.0453e-10 | 1.6518e-11 | 306803.062
396826.719 | 4.2503e-09 | 5.1276e-09 | 1.4515e-10 | 6.7341e-09 | 5.307e-09 | 2.6609e-10 | 7.154e-10 | 3.0611e-10 | 1.649e-11 | 306815.25
396838.875 | 4.2708e-09 | 5.1457e-09 | 1.451e-10 | 6.7434e-09 | 5.3037e-09 | 2.6649e-10 | 7.256e-10 | 3.0533e-10 | 1.6358e-11 | 306827.406
396851.031 | 4.2606e-09 | 5.0987e-09 | 1.4615e-10 | 6.7535e-09 | 5.3634e-09 | 2.6603e-10 | 7.2644e-10 | 3.0302e-10 | 1.6384e-11 | 306839.562
396863.219 | 4.2945e-09 | 5.0735e-09 | 1.4705e-10 | 6.7377e-09 | 5.3363e-09 | 2.6868e-10 | 7.281e-10 | 3.0505e-10 | 1.6404e-11 | 306851.75
396875.375 | 4.2491e-09 | 5.1613e-09 | 1.4704e-10 | 6.7332e-09 | 5.2846e-09 | 2.685e-10 | 7.1961e-10 | 3.0624e-10 | 1.6565e-11 | 306863.906
396887.531 | 4.3313e-09 | 5.1671e-09 | 1.4661e-10 | 6.7841e-09 | 5.3143e-09 | 2.6568e-10 | 7.2134e-10 | 3.0506e-10 | 1.6431e-11 | 306876.062
396899.719 | 4.2554e-09 | 5.1629e-09 | 1.4538e-10 | 6.6674e-09 | 5.4251e-09 | 2.6783e-10 | 7.2814e-10 | 3.0545e-10 | 1.6305e-11 | 306888.25
396911.875 | 4.2568e-09 | 5.1317e-09 | 1.4548e-10 | 6.7027e-09 | 5.3123e-09 | 2.6882e-10 | 7.2218e-10 | 3.0704e-10 | 1.6454e-11 | 306900.406
396924.031 | 4.2775e-09 | 5.1476e-09 | 1.4538e-10 | 6.7471e-09 | 5.3203e-09 | 2.6716e-10 | 7.247e-10 | 3.1021e-10 | 1.6228e-11 | 306912.562
396936.219 | 4.2512e-09 | 5.1402e-09 | 1.4607e-10 | 6.7857e-09 | 5.3497e-09 | 2.6561e-10 | 7.2436e-10 | 3.0816e-10 | 1.6341e-11 | 306924.75
396948.375 | 4.2573e-09 | 5.1224e-09 | 1.4748e-10 | 6.7751e-09 | 5.3634e-09 | 2.6634e-10 | 7.2912e-10 | 3.0693e-10 | 1.6498e-11 | 306936.906
396960.531 | 4.2817e-09 | 5.1361e-09 | 1.467e-10 | 6.7584e-09 | 5.3325e-09 | 2.6799e-10 | 7.1851e-10 | 3.1089e-10 | 1.6583e-11 | 306949.062
396972.719 | 4.2215e-09 | 5.1638e-09 | 1.4645e-10 | 6.76e-09 | 5.3607e-09 | 2.6698e-10 | 7.2887e-10 | 3.0835e-10 | 1.6317e-11 | 306961.25
396984.875 | 4.2776e-09 | 5.1604e-09 | 1.4758e-10 | 6.8293e-09 | 5.381e-09 | 2.6453e-10 | 7.2928e-10 | 3.0691e-10 | 1.6486e-11 | 306973.406
396997.031 | 4.3027e-09 | 5.1954e-09 | 1.4444e-10 | 6.7896e-09 | 5.3355e-09 | 2.6474e-10 | 7.3101e-10 | 3.0622e-10 | 1.6403e-11 | 306985.562
397009.219 | 4.2444e-09 | 5.1481e-09 | 1.4505e-10 | 6.7792e-09 | 5.3501e-09 | 2.6449e-10 | 7.2691e-10 | 3.0642e-10 | 1.6321e-11 | 306997.75
397021.375 | 4.2603e-09 | 5.1716e-09 | 1.4524e-10 | 6.7866e-09 | 5.35e-09 | 2.6789e-10 | 7.2766e-10 | 3.068e-10 | 1.6469e-11 | 307009.906
397033.531 | 4.2708e-09 | 5.1847e-09 | 1.4628e-10 | 6.7805e-09 | 5.3274e-09 | 2.6653e-10 | 7.1798e-10 | 3.076e-10 | 1.6409e-11 | 307022.062
397045.719 | 4.2864e-09 | 5.1026e-09 | 1.4788e-10 | 6.7662e-09 | 5.3271e-09 | 2.6704e-10 | 7.2577e-10 | 3.0589e-10 | 1.607e-11 | 307034.25
397057.875 | 4.2384e-09 | 5.1783e-09 | 1.4712e-10 | 6.8709e-09 | 5.3906e-09 | 2.6494e-10 | 7.3045e-10 | 3.0885e-10 | 1.664e-11 | 307046.406
397070.031 | 4.2632e-09 | 5.1371e-09 | 1.4553e-10 | 6.7733e-09 | 5.3424e-09 | 2.6658e-10 | 7.2525e-10 | 3.0619e-10 | 1.6156e-11 | 307058.562
397082.219 | 4.2342e-09 | 5.1126e-09 | 1.4609e-10 | 6.7901e-09 | 5.3821e-09 | 2.6719e-10 | 7.2381e-10 | 3.0777e-10 | 1.6489e-11 | 307070.75
397094.375 | 4.2686e-09 | 5.1938e-09 | 1.4741e-10 | 6.7616e-09 | 5.3291e-09 | 2.6638e-10 | 7.238e-10 | 3.0402e-10 | 1.66e-11 | 307082.906
397106.531 | 4.2401e-09 | 5.16e-09 | 1.4789e-10 | 6.8094e-09 | 5.3151e-09 | 2.6569e-10 | 7.3134e-10 | 3.1078e-10 | 1.6435e-11 | 307095.062
397118.719 | 4.237e-09 | 5.1524e-09 | 1.4502e-10 | 6.7925e-09 | 5.3425e-09 | 2.68e-10 | 7.3262e-10 | 3.0798e-10 | 1.6543e-11 | 307107.25
397130.875 | 4.2502e-09 | 5.1337e-09 | 1.465e-10 | 6.8378e-09 | 5.4304e-09 | 2.696e-10 | 7.3279e-10 | 3.0868e-10 | 1.6307e-11 | 307119.406
397143.063 | 4.2846e-09 | 5.1427e-09 | 1.4761e-10 | 6.8144e-09 | 5.2757e-09 | 2.6738e-10 | 7.2961e-10 | 3.0859e-10 | 1.6337e-11 | 307131.594
397155.219 | 4.3426e-09 | 5.157e-09 | 1.4664e-10 | 6.8382e-09 | 5.3569e-09 | 2.7004e-10 | 7.312e-10 | 3.1365e-10 | 1.643e-11 | 307143.75
397167.375 | 4.3477e-09 | 5.1879e-09 | 1.4895e-10 | 6.8794e-09 | 5.4243e-09 | 2.667e-10 | 7.3162e-10 | 3.1138e-10 | 1.654e-11 | 307155.906
397179.563 | 4.2827e-09 | 5.1973e-09 | 1.477e-10 | 6.76e-09 | 5.3903e-09 | 2.6962e-10 | 7.2966e-10 | 3.0424e-10 | 1.6365e-11 | 307168.094
397191.719 | 4.259e-09 | 5.1021e-09 | 1.4635e-10 | 6.7554e-09 | 5.3795e-09 | 2.661e-10 | 7.2734e-10 | 3.057e-10 | 1.6321e-11 | 307180.25
397203.875 | 4.2645e-09 | 5.1408e-09 | 1.4625e-10 | 6.8299e-09 | 5.3402e-09 | 2.667e-10 | 7.4391e-10 | 3.0595e-10 | 1.6369e-11 | 307192.406
397216.063 | 4.2592e-09 | 5.165e-09 | 1.4761e-10 | 6.7553e-09 | 5.3007e-09 | 2.6473e-10 | 7.3256e-10 | 3.0907e-10 | 1.6341e-11 | 307204.594
397228.219 | 4.2752e-09 | 5.1475e-09 | 1.4603e-10 | 6.7611e-09 | 5.2308e-09 | 2.6519e-10 | 7.2988e-10 | 3.0745e-10 | 1.6316e-11 | 307216.75
397240.375 | 4.2678e-09 | 5.1218e-09 | 1.4735e-10 | 6.7982e-09 | 5.3436e-09 | 2.6858e-10 | 7.27e-10 | 3.0808e-10 | 1.6355e-11 | 307228.906
397252.563 | 4.2665e-09 | 5.1895e-09 | 1.4709e-10 | 6.7911e-09 | 5.3395e-09 | 2.661e-10 | 7.2915e-10 | 3.0829e-10 | 1.6473e-11 | 307241.094
397264.719 | 4.2988e-09 | 5.1098e-09 | 1.4687e-10 | 6.8797e-09 | 5.3166e-09 | 2.6783e-10 | 7.2902e-10 | 3.096e-10 | 1.6275e-11 | 307253.25
397276.875 | 4.3001e-09 | 5.1531e-09 | 1.4732e-10 | 6.8257e-09 | 5.3769e-09 | 2.696e-10 | 7.1892e-10 | 3.0805e-10 | 1.6258e-11 | 307265.406
397289.063 | 4.2569e-09 | 5.0886e-09 | 1.4665e-10 | 6.7216e-09 | 5.3356e-09 | 2.6597e-10 | 7.2517e-10 | 3.0258e-10 | 1.623e-11 | 307277.594
397301.219 | 4.2172e-09 | 5.1527e-09 | 1.4654e-10 | 6.7965e-09 | 5.3313e-09 | 2.6466e-10 | 7.2666e-10 | 3.1009e-10 | 1.6476e-11 | 307289.75
397313.375 | 4.2545e-09 | 5.1117e-09 | 1.4695e-10 | 6.8176e-09 | 5.3216e-09 | 2.6445e-10 | 7.3048e-10 | 3.0903e-10 | 1.6177e-11 | 307301.906
397325.563 | 4.2441e-09 | 5.1664e-09 | 1.4667e-10 | 6.8237e-09 | 5.3061e-09 | 2.6579e-10 | 7.2456e-10 | 3.0929e-10 | 1.6414e-11 | 307314.094
397337.719 | 4.2577e-09 | 5.0623e-09 | 1.464e-10 | 6.7289e-09 | 5.2903e-09 | 2.6571e-10 | 7.2185e-10 | 3.0582e-10 | 1.6318e-11 | 307326.25
397349.875 | 4.306e-09 | 5.103e-09 | 1.47e-10 | 6.7459e-09 | 5.3663e-09 | 2.6474e-10 | 7.322e-10 | 3.0728e-10 | 1.6216e-11 | 307338.406
397362.063 | 4.3149e-09 | 5.1231e-09 | 1.457e-10 | 6.7916e-09 | 5.3164e-09 | 2.6454e-10 | 7.2598e-10 | 3.0601e-10 | 1.6392e-11 | 307350.594
397374.219 | 4.2431e-09 | 5.1336e-09 | 1.4691e-10 | 6.7701e-09 | 5.2929e-09 | 2.6853e-10 | 7.2648e-10 | 3.0845e-10 | 1.645e-11 | 307362.75
397386.375 | 4.2343e-09 | 5.0958e-09 | 1.4656e-10 | 6.6956e-09 | 5.312e-09 | 2.6637e-10 | 7.3757e-10 | 3.0598e-10 | 1.6379e-11 | 307374.906
397398.563 | 4.2416e-09 | 5.118e-09 | 1.477e-10 | 6.8041e-09 | 5.3596e-09 | 2.665e-10 | 7.3866e-10 | 3.1219e-10 | 1.6578e-11 | 307387.094
397410.719 | 4.2462e-09 | 5.1179e-09 | 1.4625e-10 | 6.8147e-09 | 5.3313e-09 | 2.6691e-10 | 7.2562e-10 | 3.0793e-10 | 1.6324e-11 | 307399.25
397422.875 | 4.2953e-09 | 5.1182e-09 | 1.4657e-10 | 6.7781e-09 | 5.3077e-09 | 2.6734e-10 | 7.3189e-10 | 3.1098e-10 | 1.6383e-11 | 307411.406
397435.063 | 4.2909e-09 | 5.1229e-09 | 1.4772e-10 | 6.7548e-09 | 5.3008e-09 | 2.6571e-10 | 7.2894e-10 | 3.0596e-10 | 1.6126e-11 | 307423.594
397447.219 | 4.272e-09 | 5.1529e-09 | 1.4728e-10 | 6.7159e-09 | 5.3374e-09 | 2.6523e-10 | 7.2624e-10 | 3.0871e-10 | 1.6464e-11 | 307435.75
397459.375 | 4.2449e-09 | 5.1638e-09 | 1.4776e-10 | 6.8108e-09 | 5.3337e-09 | 2.6659e-10 | 7.2407e-10 | 3.0781e-10 | 1.6588e-11 | 307447.906
397471.563 | 4.2526e-09 | 5.0406e-09 | 1.4616e-10 | 6.7417e-09 | 5.2729e-09 | 2.6734e-10 | 7.3209e-10 | 3.0742e-10 | 1.6089e-11 | 307460.094
397483.719 | 4.2042e-09 | 5.0816e-09 | 1.4503e-10 | 6.8341e-09 | 5.2848e-09 | 2.6412e-10 | 7.2739e-10 | 3.1084e-10 | 1.6146e-11 | 307472.25
397495.875 | 4.2222e-09 | 5.1571e-09 | 1.4541e-10 | 6.7637e-09 | 5.2804e-09 | 2.6587e-10 | 7.2903e-10 | 3.0609e-10 | 1.6112e-11 | 307484.406
397508.063 | 4.2709e-09 | 5.1443e-09 | 1.462e-10 | 6.7749e-09 | 5.2886e-09 | 2.6449e-10 | 7.2312e-10 | 3.0459e-10 | 1.6356e-11 | 307496.594
397520.219 | 4.281e-09 | 5.1308e-09 | 1.4624e-10 | 6.7547e-09 | 5.3494e-09 | 2.6413e-10 | 7.2345e-10 | 3.0775e-10 | 1.6479e-11 | 307508.75
397532.406 | 4.2565e-09 | 5.0439e-09 | 1.4566e-10 | 6.7758e-09 | 5.2904e-09 | 2.6393e-10 | 7.2739e-10 | 3.1053e-10 | 1.6114e-11 | 307520.937
397544.563 | 4.2652e-09 | 5.0908e-09 | 1.4719e-10 | 6.7627e-09 | 5.2896e-09 | 2.6624e-10 | 7.2582e-10 | 3.0828e-10 | 1.6328e-11 | 307533.094
397556.719 | 4.305e-09 | 5.0687e-09 | 1.4457e-10 | 6.7428e-09 | 5.2913e-09 | 2.6716e-10 | 7.3395e-10 | 3.0901e-10 | 1.6308e-11 | 307545.25
397568.906 | 4.2517e-09 | 5.0758e-09 | 1.459e-10 | 6.7614e-09 | 5.3502e-09 | 2.6288e-10 | 7.3168e-10 | 3.076e-10 | 1.6186e-11 | 307557.437
397581.063 | 4.2164e-09 | 5.1281e-09 | 1.4476e-10 | 6.699e-09 | 5.2624e-09 | 2.6534e-10 | 7.3163e-10 | 3.0991e-10 | 1.6475e-11 | 307569.594
397593.219 | 4.2822e-09 | 5.0856e-09 | 1.4687e-10 | 6.7297e-09 | 5.3358e-09 | 2.6367e-10 | 7.3431e-10 | 3.0956e-10 | 1.6308e-11 | 307581.75
397605.406 | 4.2769e-09 | 5.1201e-09 | 1.4535e-10 | 6.6631e-09 | 5.3425e-09 | 2.6794e-10 | 7.3349e-10 | 3.1037e-10 | 1.6266e-11 | 307593.937
397617.563 | 4.2665e-09 | 5.1075e-09 | 1.4587e-10 | 6.7756e-09 | 5.3381e-09 | 2.6635e-10 | 7.3222e-10 | 3.0474e-10 | 1.6245e-11 | 307606.094
397629.719 | 4.2712e-09 | 5.0778e-09 | 1.4567e-10 | 6.7695e-09 | 5.3708e-09 | 2.6532e-10 | 7.2992e-10 | 3.0719e-10 | 1.6136e-11 | 307618.25
397641.906 | 4.2263e-09 | 5.0883e-09 | 1.4585e-10 | 6.8004e-09 | 5.3124e-09 | 2.6556e-10 | 7.2504e-10 | 3.0577e-10 | 1.6183e-11 | 307630.437
397654.063 | 4.3115e-09 | 5.1713e-09 | 1.4683e-10 | 6.7535e-09 | 5.3393e-09 | 2.6255e-10 | 7.2504e-10 | 3.0683e-10 | 1.6151e-11 | 307642.594
397666.219 | 4.2398e-09 | 5.1097e-09 | 1.4629e-10 | 6.7342e-09 | 5.3351e-09 | 2.663e-10 | 7.3673e-10 | 3.0919e-10 | 1.638e-11 | 307654.75
397678.406 | 4.2431e-09 | 5.0743e-09 | 1.4574e-10 | 6.7474e-09 | 5.2838e-09 | 2.6501e-10 | 7.3202e-10 | 3.054e-10 | 1.6216e-11 | 307666.937
397690.563 | 4.2422e-09 | 5.0698e-09 | 1.4806e-10 | 6.7842e-09 | 5.3038e-09 | 2.6425e-10 | 7.3577e-10 | 3.0798e-10 | 1.6409e-11 | 307679.094
397702.719 | 4.25e-09 | 5.1029e-09 | 1.445e-10 | 6.7313e-09 | 5.3415e-09 | 2.6243e-10 | 7.2431e-10 | 3.0628e-10 | 1.6305e-11 | 307691.25
397714.906 | 4.2563e-09 | 5.0951e-09 | 1.4498e-10 | 6.7084e-09 | 5.321e-09 | 2.6406e-10 | 7.2393e-10 | 3.0717e-10 | 1.6157e-11 | 307703.437
397727.063 | 4.22e-09 | 5.1292e-09 | 1.4534e-10 | 6.6751e-09 | 5.3095e-09 | 2.6376e-10 | 7.256e-10 | 3.048e-10 | 1.6314e-11 | 307715.594
397739.219 | 4.2059e-09 | 5.1042e-09 | 1.4506e-10 | 6.7258e-09 | 5.2659e-09 | 2.6617e-10 | 7.3151e-10 | 3.0616e-10 | 1.6088e-11 | 307727.75
397751.406 | 4.1752e-09 | 5.0986e-09 | 1.4533e-10 | 6.7688e-09 | 5.3012e-09 | 2.6747e-10 | 7.2852e-10 | 3.0731e-10 | 1.6181e-11 | 307739.937
397763.563 | 4.3118e-09 | 5.1249e-09 | 1.4693e-10 | 6.8038e-09 | 5.287e-09 | 2.6241e-10 | 7.2637e-10 | 3.0664e-10 | 1.6283e-11 | 307752.094
397775.719 | 4.1887e-09 | 5.0859e-09 | 1.4477e-10 | 6.7805e-09 | 5.3019e-09 | 2.6426e-10 | 7.288e-10 | 3.068e-10 | 1.6148e-11 | 307764.25
397787.906 | 4.2164e-09 | 5.1373e-09 | 1.4561e-10 | 6.7098e-09 | 5.2518e-09 | 2.622e-10 | 7.3169e-10 | 3.0903e-10 | 1.6405e-11 | 307776.437
397800.063 | 4.1999e-09 | 5.1085e-09 | 1.4633e-10 | 6.7761e-09 | 5.2658e-09 | 2.6391e-10 | 7.2417e-10 | 3.0991e-10 | 1.629e-11 | 307788.594
397812.219 | 4.2281e-09 | 5.0603e-09 | 1.4757e-10 | 6.721e-09 | 5.2494e-09 | 2.6809e-10 | 7.3434e-10 | 3.0572e-10 | 1.5994e-11 | 307800.75
397824.406 | 4.255e-09 | 5.0909e-09 | 1.461e-10 | 6.7971e-09 | 5.2808e-09 | 2.6517e-10 | 7.2183e-10 | 3.06e-10 | 1.649e-11 | 307812.937
397836.563 | 4.2525e-09 | 5.0942e-09 | 1.4575e-10 | 6.6842e-09 | 5.2751e-09 | 2.6566e-10 | 7.2703e-10 | 3.0764e-10 | 1.6237e-11 | 307825.094
397848.719 | 4.1745e-09 | 5.1124e-09 | 1.447e-10 | 6.694e-09 | 5.3088e-09 | 2.6423e-10 | 7.2215e-10 | 3.0757e-10 | 1.6446e-11 | 307837.25
397860.906 | 4.2226e-09 | 5.0303e-09 | 1.4581e-10 | 6.6635e-09 | 5.2775e-09 | 2.6374e-10 | 7.2303e-10 | 3.0751e-10 | 1.6155e-11 | 307849.437
397873.063 | 4.2546e-09 | 5.0985e-09 | 1.4537e-10 | 6.7186e-09 | 5.2307e-09 | 2.6274e-10 | 7.2466e-10 | 3.0475e-10 | 1.6262e-11 | 307861.594
397885.219 | 4.215e-09 | 5.1071e-09 | 1.4582e-10 | 6.6493e-09 | 5.32e-09 | 2.633e-10 | 7.2099e-10 | 3.0517e-10 | 1.6325e-11 | 307873.75
397897.406 | 4.2607e-09 | 5.0896e-09 | 1.4587e-10 | 6.6947e-09 | 5.293e-09 | 2.6297e-10 | 7.2326e-10 | 3.0454e-10 | 1.628e-11 | 307885.937
397909.563 | 4.275e-09 | 5.0467e-09 | 1.4376e-10 | 6.6939e-09 | 5.2686e-09 | 2.6419e-10 | 7.2703e-10 | 3.0482e-10 | 1.6063e-11 | 307898.094
397921.75 | 4.2121e-09 | 5.0727e-09 | 1.4507e-10 | 6.7003e-09 | 5.2381e-09 | 2.6163e-10 | 7.2673e-10 | 3.0434e-10 | 1.6309e-11 | 307910.281
397933.906 | 4.2383e-09 | 5.0853e-09 | 1.4539e-10 | 6.7592e-09 | 5.2624e-09 | 2.6354e-10 | 7.1625e-10 | 3.0607e-10 | 1.6156e-11 | 307922.437
397946.063 | 4.215e-09 | 5.1051e-09 | 1.4464e-10 | 6.696e-09 | 5.2577e-09 | 2.6678e-10 | 7.2821e-10 | 3.0348e-10 | 1.6063e-11 | 307934.594
397958.25 | 4.2152e-09 | 5.0834e-09 | 1.4626e-10 | 6.767e-09 | 5.3262e-09 | 2.6513e-10 | 7.2777e-10 | 3.0149e-10 | 1.6121e-11 | 307946.781
397970.406 | 4.2074e-09 | 5.088e-09 | 1.451e-10 | 6.6964e-09 | 5.2455e-09 | 2.6349e-10 | 7.2533e-10 | 3.0338e-10 | 1.5923e-11 | 307958.937
397982.563 | 4.2223e-09 | 5.0717e-09 | 1.4638e-10 | 6.6534e-09 | 5.2471e-09 | 2.6361e-10 | 7.1672e-10 | 3.0458e-10 | 1.6016e-11 | 307971.094
397994.75 | 4.2447e-09 | 5.0685e-09 | 1.4539e-10 | 6.7295e-09 | 5.2311e-09 | 2.6165e-10 | 7.15e-10 | 3.0279e-10 | 1.6048e-11 | 307983.281
398006.906 | 4.1942e-09 | 5.0413e-09 | 1.4484e-10 | 6.6495e-09 | 5.2473e-09 | 2.6114e-10 | 7.202e-10 | 3.0129e-10 | 1.6258e-11 | 307995.437
398019.063 | 4.1766e-09 | 5.0462e-09 | 1.4367e-10 | 6.6835e-09 | 5.2912e-09 | 2.6346e-10 | 7.1494e-10 | 3.0581e-10 | 1.6085e-11 | 308007.594
398031.25 | 4.1711e-09 | 5.058e-09 | 1.4478e-10 | 6.6768e-09 | 5.2424e-09 | 2.6094e-10 | 7.1413e-10 | 3.0767e-10 | 1.59e-11 | 308019.781
398043.406 | 4.2466e-09 | 5.1154e-09 | 1.4566e-10 | 6.7239e-09 | 5.2651e-09 | 2.6271e-10 | 7.1478e-10 | 3.0503e-10 | 1.6278e-11 | 308031.937
398055.563 | 4.2415e-09 | 5.0908e-09 | 1.4583e-10 | 6.7128e-09 | 5.2672e-09 | 2.6094e-10 | 7.2004e-10 | 3.0108e-10 | 1.5927e-11 | 308044.094
398067.75 | 4.15e-09 | 5.0076e-09 | 1.4391e-10 | 6.6752e-09 | 5.2433e-09 | 2.599e-10 | 7.196e-10 | 3.0447e-10 | 1.6296e-11 | 308056.281
398079.906 | 4.1792e-09 | 5.0164e-09 | 1.4614e-10 | 6.6143e-09 | 5.2213e-09 | 2.6317e-10 | 7.2717e-10 | 3.0213e-10 | 1.6073e-11 | 308068.437
398092.063 | 4.1891e-09 | 5.0489e-09 | 1.4341e-10 | 6.6902e-09 | 5.2472e-09 | 2.6573e-10 | 7.2126e-10 | 3.068e-10 | 1.6151e-11 | 308080.594
398104.25 | 4.2528e-09 | 5.0849e-09 | 1.4468e-10 | 6.623e-09 | 5.2374e-09 | 2.6154e-10 | 7.2015e-10 | 3.0028e-10 | 1.6032e-11 | 308092.781
398116.406 | 4.2253e-09 | 5.044e-09 | 1.4416e-10 | 6.7244e-09 | 5.1981e-09 | 2.6082e-10 | 7.2413e-10 | 3.044e-10 | 1.6076e-11 | 308104.937
398128.563 | 4.1894e-09 | 5.0889e-09 | 1.471e-10 | 6.6662e-09 | 5.2355e-09 | 2.6461e-10 | 7.1914e-10 | 3.0637e-10 | 1.6009e-11 | 308117.094
398140.75 | 4.1861e-09 | 5.0771e-09 | 1.4463e-10 | 6.6639e-09 | 5.2776e-09 | 2.6471e-10 | 7.2037e-10 | 3.0062e-10 | 1.5968e-11 | 308129.281
398152.906 | 4.2532e-09 | 5.0099e-09 | 1.4489e-10 | 6.6131e-09 | 5.2202e-09 | 2.5963e-10 | 7.1924e-10 | 3.0035e-10 | 1.6183e-11 | 308141.437
398165.063 | 4.1848e-09 | 5.0552e-09 | 1.4386e-10 | 6.6056e-09 | 5.2694e-09 | 2.6081e-10 | 7.1262e-10 | 3.0286e-10 | 1.6189e-11 | 308153.594
398177.25 | 4.2176e-09 | 5.0947e-09 | 1.4386e-10 | 6.6994e-09 | 5.2509e-09 | 2.5926e-10 | 7.2103e-10 | 3.0361e-10 | 1.5888e-11 | 308165.781
398189.406 | 4.2171e-09 | 5.0384e-09 | 1.4484e-10 | 6.5951e-09 | 5.2191e-09 | 2.6064e-10 | 7.1892e-10 | 3.0433e-10 | 1.6032e-11 | 308177.937
398201.563 | 4.1702e-09 | 4.9939e-09 | 1.4356e-10 | 6.7076e-09 | 5.2691e-09 | 2.6064e-10 | 7.2449e-10 | 3.0184e-10 | 1.5998e-11 | 308190.094
398213.75 | 4.1943e-09 | 5.0805e-09 | 1.429e-10 | 6.5915e-09 | 5.2408e-09 | 2.6001e-10 | 7.222e-10 | 3.0672e-10 | 1.6113e-11 | 308202.281
398225.906 | 4.1636e-09 | 5.027e-09 | 1.4269e-10 | 6.682e-09 | 5.2569e-09 | 2.6418e-10 | 7.0799e-10 | 3.0188e-10 | 1.5995e-11 | 308214.437
398238.063 | 4.1779e-09 | 5.0449e-09 | 1.4313e-10 | 6.7212e-09 | 5.24e-09 | 2.6162e-10 | 7.1746e-10 | 3.0149e-10 | 1.5888e-11 | 308226.594
398250.25 | 4.2161e-09 | 4.9817e-09 | 1.4318e-10 | 6.6634e-09 | 5.2296e-09 | 2.5828e-10 | 7.1128e-10 | 3.0115e-10 | 1.6015e-11 | 308238.781
398262.406 | 4.2039e-09 | 5.0731e-09 | 1.4491e-10 | 6.6636e-09 | 5.2084e-09 | 2.6258e-10 | 7.2556e-10 | 2.9911e-10 | 1.5903e-11 | 308250.937
398274.563 | 4.2177e-09 | 5.0537e-09 | 1.4432e-10 | 6.6741e-09 | 5.1679e-09 | 2.5979e-10 | 7.2086e-10 | 3.0204e-10 | 1.6186e-11 | 308263.094
398286.75 | 4.2314e-09 | 5.072e-09 | 1.4501e-10 | 6.6908e-09 | 5.2574e-09 | 2.6131e-10 | 7.1459e-10 | 3.0454e-10 | 1.609e-11 | 308275.281
398298.906 | 4.1722e-09 | 5.0621e-09 | 1.4441e-10 | 6.7511e-09 | 5.2772e-09 | 2.598e-10 | 7.2061e-10 | 3.0419e-10 | 1.628e-11 | 308287.437
398311.094 | 4.2065e-09 | 5.0436e-09 | 1.441e-10 | 6.7122e-09 | 5.2492e-09 | 2.6077e-10 | 7.0832e-10 | 3.044e-10 | 1.6013e-11 | 308299.625
398323.25 | 4.1775e-09 | 5.0389e-09 | 1.4484e-10 | 6.6464e-09 | 5.1993e-09 | 2.6492e-10 | 7.2701e-10 | 3.0493e-10 | 1.5984e-11 | 308311.781
398335.406 | 4.1962e-09 | 5.0836e-09 | 1.447e-10 | 6.7112e-09 | 5.2005e-09 | 2.6327e-10 | 7.1747e-10 | 3.0647e-10 | 1.6198e-11 | 308323.937
398347.594 | 4.2226e-09 | 4.9534e-09 | 1.4283e-10 | 6.6835e-09 | 5.2793e-09 | 2.6258e-10 | 7.2525e-10 | 3.0319e-10 | 1.6212e-11 | 308336.125
398359.75 | 4.2035e-09 | 5.0522e-09 | 1.4564e-10 | 6.662e-09 | 5.3242e-09 | 2.6236e-10 | 7.2281e-10 | 3.0539e-10 | 1.6088e-11 | 308348.281
398371.906 | 4.2084e-09 | 5.0648e-09 | 1.4564e-10 | 6.6844e-09 | 5.1826e-09 | 2.6295e-10 | 7.167e-10 | 3.0679e-10 | 1.6015e-11 | 308360.437
398384.094 | 4.2146e-09 | 5.0519e-09 | 1.439e-10 | 6.7229e-09 | 5.2165e-09 | 2.6266e-10 | 7.1944e-10 | 3.0496e-10 | 1.6102e-11 | 308372.625
398396.25 | 4.2223e-09 | 5.0256e-09 | 1.4609e-10 | 6.6401e-09 | 5.2318e-09 | 2.6443e-10 | 7.2645e-10 | 3.0684e-10 | 1.6254e-11 | 308384.781
398408.406 | 4.2003e-09 | 5.0111e-09 | 1.4451e-10 | 6.7112e-09 | 5.214e-09 | 2.6042e-10 | 7.2232e-10 | 3.0573e-10 | 1.6277e-11 | 308396.937
398420.594 | 4.174e-09 | 5.1097e-09 | 1.4554e-10 | 6.6755e-09 | 5.2618e-09 | 2.6586e-10 | 7.1868e-10 | 3.0392e-10 | 1.6112e-11 | 308409.125
398432.75 | 4.2335e-09 | 5.0741e-09 | 1.4436e-10 | 6.7844e-09 | 5.2455e-09 | 2.6513e-10 | 7.1985e-10 | 3.0763e-10 | 1.6218e-11 | 308421.281
398444.906 | 4.2179e-09 | 5.042e-09 | 1.4494e-10 | 6.7144e-09 | 5.249e-09 | 2.6349e-10 | 7.2772e-10 | 3.0759e-10 | 1.6085e-11 | 308433.437
398457.094 | 4.2412e-09 | 5.0142e-09 | 1.4454e-10 | 6.7357e-09 | 5.3064e-09 | 2.6247e-10 | 7.2528e-10 | 3.0402e-10 | 1.6042e-11 | 308445.625
398469.25 | 4.1949e-09 | 5.0772e-09 | 1.442e-10 | 6.7243e-09 | 5.2458e-09 | 2.6223e-10 | 7.197e-10 | 3.0398e-10 | 1.6256e-11 | 308457.781
398481.406 | 4.2267e-09 | 5.0748e-09 | 1.4552e-10 | 6.6699e-09 | 5.3369e-09 | 2.5958e-10 | 7.2714e-10 | 3.0404e-10 | 1.6262e-11 | 308469.937
398493.594 | 4.1822e-09 | 5.0134e-09 | 1.4441e-10 | 6.7111e-09 | 5.2433e-09 | 2.644e-10 | 7.1571e-10 | 3.0496e-10 | 1.603e-11 | 308482.125
398505.75 | 4.2392e-09 | 5.0384e-09 | 1.4437e-10 | 6.6644e-09 | 5.265e-09 | 2.6111e-10 | 7.2317e-10 | 3.0528e-10 | 1.6176e-11 | 308494.281
398517.906 | 4.2143e-09 | 5.0138e-09 | 1.4407e-10 | 6.7282e-09 | 5.2208e-09 | 2.6416e-10 | 7.1869e-10 | 3.0468e-10 | 1.5991e-11 | 308506.437
398530.094 | 4.228e-09 | 5.0578e-09 | 1.4313e-10 | 6.6948e-09 | 5.27e-09 | 2.6363e-10 | 7.1612e-10 | 3.0401e-10 | 1.6296e-11 | 308518.625
398542.25 | 4.223e-09 | 4.9783e-09 | 1.4661e-10 | 6.6943e-09 | 5.2426e-09 | 2.6082e-10 | 7.2089e-10 | 3.0473e-10 | 1.6341e-11 | 308530.781
398554.406 | 4.1923e-09 | 5.0646e-09 | 1.4369e-10 | 6.6495e-09 | 5.2551e-09 | 2.6196e-10 | 7.3127e-10 | 3.0145e-10 | 1.6099e-11 | 308542.937
398566.594 | 4.2183e-09 | 5.0783e-09 | 1.4443e-10 | 6.6767e-09 | 5.1916e-09 | 2.6073e-10 | 7.1727e-10 | 3.0312e-10 | 1.6122e-11 | 308555.125
398578.75 | 4.2233e-09 | 5.0175e-09 | 1.4425e-10 | 6.6914e-09 | 5.2242e-09 | 2.6143e-10 | 7.1847e-10 | 3.0479e-10 | 1.6207e-11 | 308567.281
398590.906 | 4.2169e-09 | 5.0447e-09 | 1.438e-10 | 6.7537e-09 | 5.2659e-09 | 2.6375e-10 | 7.2527e-10 | 3.0256e-10 | 1.6179e-11 | 308579.437
398603.094 | 4.2166e-09 | 5.0512e-09 | 1.434e-10 | 6.7355e-09 | 5.2359e-09 | 2.6142e-10 | 7.2206e-10 | 3.0612e-10 | 1.5878e-11 | 308591.625
398615.25 | 4.2277e-09 | 5.0709e-09 | 1.4483e-10 | 6.7267e-09 | 5.2638e-09 | 2.6224e-10 | 7.154e-10 | 3.031e-10 | 1.6163e-11 | 308603.781
398627.406 | 4.1833e-09 | 4.987e-09 | 1.4527e-10 | 6.6873e-09 | 5.213e-09 | 2.6449e-10 | 7.2171e-10 | 3.0367e-10 | 1.5962e-11 | 308615.937
398639.594 | 4.2216e-09 | 5.029e-09 | 1.4454e-10 | 6.6995e-09 | 5.2243e-09 | 2.616e-10 | 7.1599e-10 | 3.022e-10 | 1.6064e-11 | 308628.125
398651.75 | 4.1675e-09 | 5.0667e-09 | 1.4453e-10 | 6.6858e-09 | 5.2755e-09 | 2.6047e-10 | 7.1303e-10 | 3.046e-10 | 1.6144e-11 | 308640.281
398663.938 | 4.1704e-09 | 5.0948e-09 | 1.4354e-10 | 6.7004e-09 | 5.241e-09 | 2.6155e-10 | 7.2226e-10 | 3.0532e-10 | 1.5952e-11 | 308652.469
398676.094 | 4.2112e-09 | 5.0514e-09 | 1.4429e-10 | 6.6799e-09 | 5.23e-09 | 2.6206e-10 | 7.1837e-10 | 3.0362e-10 | 1.5982e-11 | 308664.625
398688.25 | 4.1687e-09 | 5.0875e-09 | 1.4466e-10 | 6.7579e-09 | 5.2199e-09 | 2.6264e-10 | 7.2055e-10 | 3.0388e-10 | 1.625e-11 | 308676.781
398700.438 | 4.1979e-09 | 5.0548e-09 | 1.4452e-10 | 6.7151e-09 | 5.2484e-09 | 2.6242e-10 | 7.1476e-10 | 3.0504e-10 | 1.5923e-11 | 308688.969
398712.594 | 4.1941e-09 | 5.0921e-09 | 1.4397e-10 | 6.6672e-09 | 5.2306e-09 | 2.6337e-10 | 7.15e-10 | 3.0209e-10 | 1.6048e-11 | 308701.125
398724.75 | 4.186e-09 | 5.0943e-09 | 1.4483e-10 | 6.6561e-09 | 5.2749e-09 | 2.61e-10 | 7.2391e-10 | 3.0438e-10 | 1.5945e-11 | 308713.281
398736.938 | 4.1118e-09 | 5.0404e-09 | 1.442e-10 | 6.697e-09 | 5.2493e-09 | 2.6279e-10 | 7.2215e-10 | 3.0602e-10 | 1.5929e-11 | 308725.469
398749.094 | 4.2011e-09 | 5.0745e-09 | 1.4478e-10 | 6.5839e-09 | 5.2355e-09 | 2.6468e-10 | 7.24e-10 | 3.0372e-10 | 1.6175e-11 | 308737.625
398761.25 | 4.1883e-09 | 5.0828e-09 | 1.4432e-10 | 6.6559e-09 | 5.2524e-09 | 2.603e-10 | 7.2502e-10 | 3.0475e-10 | 1.5996e-11 | 308749.781
398773.438 | 4.1681e-09 | 5.0499e-09 | 1.4429e-10 | 6.6737e-09 | 5.223e-09 | 2.6213e-10 | 7.2178e-10 | 3.0535e-10 | 1.5957e-11 | 308761.969
398785.594 | 4.1486e-09 | 5.0744e-09 | 1.4567e-10 | 6.6789e-09 | 5.239e-09 | 2.6202e-10 | 7.2636e-10 | 3.0721e-10 | 1.6165e-11 | 308774.125
398797.75 | 4.2079e-09 | 5.1037e-09 | 1.4476e-10 | 6.8068e-09 | 5.2172e-09 | 2.6295e-10 | 7.237e-10 | 3.0493e-10 | 1.5769e-11 | 308786.281
398809.938 | 4.1464e-09 | 5.0107e-09 | 1.4484e-10 | 6.7171e-09 | 5.184e-09 | 2.6184e-10 | 7.2345e-10 | 3.0383e-10 | 1.5959e-11 | 308798.469
398822.094 | 4.1871e-09 | 5.0452e-09 | 1.4369e-10 | 6.7088e-09 | 5.2133e-09 | 2.6226e-10 | 7.1573e-10 | 3.0545e-10 | 1.6233e-11 | 308810.625
398834.25 | 4.2197e-09 | 4.9885e-09 | 1.4464e-10 | 6.6711e-09 | 5.2596e-09 | 2.6429e-10 | 7.0972e-10 | 3.0347e-10 | 1.6112e-11 | 308822.781
398846.438 | 4.1971e-09 | 5.0204e-09 | 1.4421e-10 | 6.7407e-09 | 5.202e-09 | 2.6178e-10 | 7.149e-10 | 3.0708e-10 | 1.6114e-11 | 308834.969
398858.594 | 4.207e-09 | 5.0343e-09 | 1.4367e-10 | 6.667e-09 | 5.2183e-09 | 2.6089e-10 | 7.1783e-10 | 3.0613e-10 | 1.612e-11 | 308847.125
398870.75 | 4.1842e-09 | 5.0198e-09 | 1.4508e-10 | 6.7313e-09 | 5.2219e-09 | 2.6058e-10 | 7.0592e-10 | 3.0831e-10 | 1.6113e-11 | 308859.281
398882.938 | 4.1725e-09 | 5.0359e-09 | 1.4422e-10 | 6.6828e-09 | 5.2222e-09 | 2.5958e-10 | 7.163e-10 | 3.0389e-10 | 1.6018e-11 | 308871.469
398895.094 | 4.1548e-09 | 5.0056e-09 | 1.4337e-10 | 6.7376e-09 | 5.248e-09 | 2.6106e-10 | 7.177e-10 | 3.0482e-10 | 1.6169e-11 | 308883.625
398907.25 | 4.1942e-09 | 5.0086e-09 | 1.4401e-10 | 6.6968e-09 | 5.2377e-09 | 2.6202e-10 | 7.1194e-10 | 3.0634e-10 | 1.6139e-11 | 308895.781
398919.438 | 4.1739e-09 | 5.001e-09 | 1.4518e-10 | 6.7207e-09 | 5.2203e-09 | 2.6265e-10 | 7.3268e-10 | 3.0608e-10 | 1.6075e-11 | 308907.969
398931.594 | 4.2167e-09 | 5.0452e-09 | 1.463e-10 | 6.7441e-09 | 5.2982e-09 | 2.6435e-10 | 7.2294e-10 | 3.0625e-10 | 1.6311e-11 | 308920.125
398943.75 | 4.2331e-09 | 5.1123e-09 | 1.4557e-10 | 6.7597e-09 | 5.2494e-09 | 2.6585e-10 | 7.2215e-10 | 3.0949e-10 | 1.6196e-11 | 308932.281
398955.938 | 4.2563e-09 | 5.0129e-09 | 1.4675e-10 | 6.7675e-09 | 5.2521e-09 | 2.6529e-10 | 7.2716e-10 | 3.0625e-10 | 1.6098e-11 | 308944.469
398968.094 | 4.183e-09 | 5.0831e-09 | 1.4428e-10 | 6.7185e-09 | 5.2754e-09 | 2.6101e-10 | 7.1972e-10 | 3.0112e-10 | 1.6152e-11 | 308956.625
398980.25 | 4.199e-09 | 4.9947e-09 | 1.4488e-10 | 6.8283e-09 | 5.2484e-09 | 2.6716e-10 | 7.2725e-10 | 3.0975e-10 | 1.6195e-11 | 308968.781
398992.438 | 4.1666e-09 | 5.0872e-09 | 1.435e-10 | 6.7579e-09 | 5.201e-09 | 2.6565e-10 | 7.2822e-10 | 3.09e-10 | 1.6131e-11 | 308980.969
399004.594 | 4.2384e-09 | 5.0509e-09 | 1.4701e-10 | 6.7547e-09 | 5.3517e-09 | 2.6371e-10 | 7.3068e-10 | 3.109e-10 | 1.6326e-11 | 308993.125
399016.75 | 4.2225e-09 | 5.0334e-09 | 1.4558e-10 | 6.7592e-09 | 5.2049e-09 | 2.6394e-10 | 7.304e-10 | 3.0332e-10 | 1.6317e-11 | 309005.281
399028.938 | 4.2496e-09 | 5.0278e-09 | 1.4649e-10 | 6.7825e-09 | 5.2877e-09 | 2.6336e-10 | 7.2306e-10 | 3.0868e-10 | 1.6254e-11 | 309017.469
399041.094 | 4.2815e-09 | 5.0298e-09 | 1.4674e-10 | 6.7806e-09 | 5.3154e-09 | 2.6504e-10 | 7.3086e-10 | 3.1057e-10 | 1.6071e-11 | 309029.625
399053.281 | 4.1947e-09 | 5.0423e-09 | 1.4619e-10 | 6.7466e-09 | 5.3052e-09 | 2.6555e-10 | 7.2947e-10 | 3.0702e-10 | 1.6144e-11 | 309041.812
399065.438 | 4.1914e-09 | 5.0549e-09 | 1.4581e-10 | 6.834e-09 | 5.233e-09 | 2.6548e-10 | 7.3219e-10 | 3.0994e-10 | 1.6283e-11 | 309053.969
399077.594 | 4.2413e-09 | 5.0741e-09 | 1.471e-10 | 6.7857e-09 | 5.291e-09 | 2.66e-10 | 7.2981e-10 | 3.0879e-10 | 1.6046e-11 | 309066.125
399089.781 | 4.2329e-09 | 5.098e-09 | 1.4583e-10 | 6.8695e-09 | 5.3422e-09 | 2.6406e-10 | 7.295e-10 | 3.0663e-10 | 1.6387e-11 | 309078.312
399101.938 | 4.2188e-09 | 5.0729e-09 | 1.4652e-10 | 6.7756e-09 | 5.2307e-09 | 2.6129e-10 | 7.27e-10 | 3.0673e-10 | 1.6046e-11 | 309090.469
399114.094 | 4.2312e-09 | 5.0672e-09 | 1.4493e-10 | 6.8429e-09 | 5.222e-09 | 2.6442e-10 | 7.2529e-10 | 3.0893e-10 | 1.6336e-11 | 309102.625
399126.281 | 4.2699e-09 | 5.0899e-09 | 1.458e-10 | 6.7879e-09 | 5.2533e-09 | 2.6351e-10 | 7.3009e-10 | 3.1011e-10 | 1.5911e-11 | 309114.812
399138.438 | 4.3282e-09 | 5.0526e-09 | 1.4519e-10 | 6.807e-09 | 5.2792e-09 | 2.6548e-10 | 7.351e-10 | 3.0615e-10 | 1.6407e-11 | 309126.969
399150.594 | 4.2669e-09 | 5.106e-09 | 1.4665e-10 | 6.7894e-09 | 5.1816e-09 | 2.6608e-10 | 7.3119e-10 | 3.0314e-10 | 1.6026e-11 | 309139.125
399162.781 | 4.2306e-09 | 5.0795e-09 | 1.463e-10 | 6.7558e-09 | 5.2842e-09 | 2.6552e-10 | 7.2426e-10 | 3.0876e-10 | 1.6166e-11 | 309151.312
399174.938 | 4.255e-09 | 5.0588e-09 | 1.4567e-10 | 6.7346e-09 | 5.2704e-09 | 2.634e-10 | 7.2388e-10 | 3.0729e-10 | 1.618e-11 | 309163.469
399187.094 | 4.2367e-09 | 5.0706e-09 | 1.4473e-10 | 6.6963e-09 | 5.2355e-09 | 2.651e-10 | 7.2191e-10 | 3.064e-10 | 1.5958e-11 | 309175.625
399199.281 | 4.1974e-09 | 5.0798e-09 | 1.4443e-10 | 6.7614e-09 | 5.2537e-09 | 2.6276e-10 | 7.2621e-10 | 3.0541e-10 | 1.6227e-11 | 309187.812
399211.438 | 4.2337e-09 | 5.1187e-09 | 1.4594e-10 | 6.7664e-09 | 5.2302e-09 | 2.6033e-10 | 7.2458e-10 | 3.0587e-10 | 1.6015e-11 | 309199.969
399223.594 | 4.2359e-09 | 4.9784e-09 | 1.451e-10 | 6.7236e-09 | 5.2804e-09 | 2.6515e-10 | 7.2991e-10 | 3.0898e-10 | 1.5998e-11 | 309212.125
399235.781 | 4.1898e-09 | 5.0637e-09 | 1.4529e-10 | 6.7636e-09 | 5.2898e-09 | 2.626e-10 | 7.2493e-10 | 3.0527e-10 | 1.6091e-11 | 309224.312
399247.938 | 4.2984e-09 | 4.9964e-09 | 1.4503e-10 | 6.6968e-09 | 5.2499e-09 | 2.6281e-10 | 7.2761e-10 | 3.066e-10 | 1.6132e-11 | 309236.469
399260.094 | 4.2528e-09 | 5.0784e-09 | 1.4511e-10 | 6.7297e-09 | 5.2775e-09 | 2.6174e-10 | 7.2763e-10 | 3.0701e-10 | 1.6148e-11 | 309248.625
399272.281 | 4.2623e-09 | 5.0879e-09 | 1.4602e-10 | 6.7285e-09 | 5.2842e-09 | 2.6176e-10 | 7.262e-10 | 3.0349e-10 | 1.5939e-11 | 309260.812
399284.438 | 4.2024e-09 | 5.0574e-09 | 1.4547e-10 | 6.7604e-09 | 5.2205e-09 | 2.6351e-10 | 7.332e-10 | 3.1156e-10 | 1.6133e-11 | 309272.969
399296.594 | 4.2088e-09 | 5.0511e-09 | 1.4413e-10 | 6.7326e-09 | 5.2494e-09 | 2.6182e-10 | 7.313e-10 | 3.0812e-10 | 1.585e-11 | 309285.125
399308.781 | 4.2363e-09 | 5.0464e-09 | 1.4484e-10 | 6.7612e-09 | 5.3352e-09 | 2.627e-10 | 7.2831e-10 | 3.0404e-10 | 1.6116e-11 | 309297.312
399320.938 | 4.1951e-09 | 5.0668e-09 | 1.4425e-10 | 6.7396e-09 | 5.2596e-09 | 2.6305e-10 | 7.2128e-10 | 3.0356e-10 | 1.6085e-11 | 309309.469
399333.094 | 4.2109e-09 | 5.0273e-09 | 1.4536e-10 | 6.8326e-09 | 5.2624e-09 | 2.6278e-10 | 7.2115e-10 | 3.0849e-10 | 1.6198e-11 | 309321.625
399345.281 | 4.2144e-09 | 5.0111e-09 | 1.4516e-10 | 6.709e-09 | 5.175e-09 | 2.655e-10 | 7.3223e-10 | 3.0624e-10 | 1.5957e-11 | 309333.812
399357.438 | 4.2574e-09 | 5.0347e-09 | 1.4528e-10 | 6.6952e-09 | 5.2045e-09 | 2.6274e-10 | 7.21e-10 | 3.0466e-10 | 1.6036e-11 | 309345.969
399369.594 | 4.2108e-09 | 5.0685e-09 | 1.4417e-10 | 6.8191e-09 | 5.3055e-09 | 2.6577e-10 | 7.2593e-10 | 3.0965e-10 | 1.6241e-11 | 309358.125
399381.781 | 4.2714e-09 | 5.0675e-09 | 1.4476e-10 | 6.7473e-09 | 5.2648e-09 | 2.6508e-10 | 7.2597e-10 | 3.0486e-10 | 1.6043e-11 | 309370.312
399393.938 | 4.2009e-09 | 5.0734e-09 | 1.4532e-10 | 6.745e-09 | 5.2776e-09 | 2.6076e-10 | 7.2836e-10 | 3.0681e-10 | 1.5986e-11 | 309382.469
399406.094 | 4.2162e-09 | 5.0035e-09 | 1.4479e-10 | 6.7446e-09 | 5.2452e-09 | 2.6118e-10 | 7.2601e-10 | 3.0829e-10 | 1.6075e-11 | 309394.625
399418.281 | 4.2631e-09 | 5.028e-09 | 1.4615e-10 | 6.7221e-09 | 5.2815e-09 | 2.6419e-10 | 7.2358e-10 | 3.07e-10 | 1.6085e-11 | 309406.812
399430.438 | 4.2064e-09 | 5.0469e-09 | 1.4609e-10 | 6.7526e-09 | 5.2462e-09 | 2.6516e-10 | 7.305e-10 | 3.0906e-10 | 1.5966e-11 | 309418.969
399442.625 | 4.1865e-09 | 5.0926e-09 | 1.45e-10 | 6.7601e-09 | 5.3131e-09 | 2.6197e-10 | 7.2918e-10 | 3.1005e-10 | 1.6107e-11 | 309431.156
399454.781 | 4.2465e-09 | 5.0483e-09 | 1.4608e-10 | 6.8552e-09 | 5.3054e-09 | 2.6511e-10 | 7.3833e-10 | 3.0749e-10 | 1.6191e-11 | 309443.312
399466.938 | 4.2349e-09 | 5.043e-09 | 1.4556e-10 | 6.7563e-09 | 5.2656e-09 | 2.6145e-10 | 7.378e-10 | 3.0967e-10 | 1.5958e-11 | 309455.469
399479.125 | 4.2061e-09 | 5.0354e-09 | 1.4669e-10 | 6.7628e-09 | 5.2545e-09 | 2.6198e-10 | 7.4493e-10 | 3.0986e-10 | 1.5978e-11 | 309467.656
399491.281 | 4.2289e-09 | 5.0632e-09 | 1.4409e-10 | 6.7824e-09 | 5.2268e-09 | 2.6244e-10 | 7.1628e-10 | 3.0959e-10 | 1.6134e-11 | 309479.812
399503.438 | 4.2269e-09 | 5.0986e-09 | 1.4658e-10 | 6.8296e-09 | 5.2243e-09 | 2.6197e-10 | 7.2543e-10 | 3.0658e-10 | 1.6096e-11 | 309491.969
399515.625 | 4.224e-09 | 5.1162e-09 | 1.4539e-10 | 6.7183e-09 | 5.2866e-09 | 2.6191e-10 | 7.2687e-10 | 3.0695e-10 | 1.629e-11 | 309504.156
399527.781 | 4.2476e-09 | 5.0697e-09 | 1.4562e-10 | 6.7335e-09 | 5.2784e-09 | 2.6268e-10 | 7.2715e-10 | 3.1162e-10 | 1.6102e-11 | 309516.312
399539.938 | 4.2626e-09 | 5.1012e-09 | 1.4491e-10 | 6.8056e-09 | 5.2852e-09 | 2.6479e-10 | 7.3074e-10 | 3.0937e-10 | 1.631e-11 | 309528.469
399552.125 | 4.2275e-09 | 5.1133e-09 | 1.4742e-10 | 6.7151e-09 | 5.2911e-09 | 2.6331e-10 | 7.2908e-10 | 3.1155e-10 | 1.6136e-11 | 309540.656
399564.281 | 4.2608e-09 | 5.0973e-09 | 1.4706e-10 | 6.8762e-09 | 5.2508e-09 | 2.6496e-10 | 7.2757e-10 | 3.0972e-10 | 1.6223e-11 | 309552.812
399576.438 | 4.2279e-09 | 5.0937e-09 | 1.4625e-10 | 6.8653e-09 | 5.3103e-09 | 2.6289e-10 | 7.3177e-10 | 3.1128e-10 | 1.6344e-11 | 309564.969
399588.625 | 4.2699e-09 | 5.0681e-09 | 1.4856e-10 | 6.8271e-09 | 5.266e-09 | 2.6382e-10 | 7.3862e-10 | 3.1118e-10 | 1.6235e-11 | 309577.156
399600.781 | 4.2557e-09 | 5.0453e-09 | 1.4695e-10 | 6.8398e-09 | 5.3368e-09 | 2.6481e-10 | 7.3235e-10 | 3.0614e-10 | 1.6259e-11 | 309589.312
399612.938 | 4.252e-09 | 5.1097e-09 | 1.4877e-10 | 6.8056e-09 | 5.3218e-09 | 2.6448e-10 | 7.3469e-10 | 3.0765e-10 | 1.608e-11 | 309601.469
399625.125 | 4.2683e-09 | 5.0969e-09 | 1.4757e-10 | 6.8258e-09 | 5.2949e-09 | 2.6381e-10 | 7.417e-10 | 3.1002e-10 | 1.6108e-11 | 309613.656
399637.281 | 4.2309e-09 | 5.0963e-09 | 1.4685e-10 | 6.8613e-09 | 5.3025e-09 | 2.655e-10 | 7.4198e-10 | 3.0883e-10 | 1.6296e-11 | 309625.812
399649.438 | 4.2703e-09 | 5.1209e-09 | 1.4737e-10 | 6.7804e-09 | 5.2362e-09 | 2.6306e-10 | 7.3187e-10 | 3.1007e-10 | 1.6454e-11 | 309637.969
399661.625 | 4.2561e-09 | 5.123e-09 | 1.4776e-10 | 6.7015e-09 | 5.2519e-09 | 2.65e-10 | 7.2908e-10 | 3.0701e-10 | 1.6408e-11 | 309650.156
399673.781 | 4.2464e-09 | 5.0905e-09 | 1.4848e-10 | 6.8544e-09 | 5.2545e-09 | 2.6439e-10 | 7.3699e-10 | 3.1294e-10 | 1.6187e-11 | 309662.312
399685.938 | 4.2573e-09 | 5.0558e-09 | 1.4559e-10 | 6.7992e-09 | 5.2861e-09 | 2.6334e-10 | 7.2775e-10 | 3.098e-10 | 1.6365e-11 | 309674.469
399698.125 | 4.2543e-09 | 5.0648e-09 | 1.4705e-10 | 6.7465e-09 | 5.3163e-09 | 2.6392e-10 | 7.2935e-10 | 3.0804e-10 | 1.6323e-11 | 309686.656
399710.281 | 4.2312e-09 | 5.0282e-09 | 1.4701e-10 | 6.7616e-09 | 5.2653e-09 | 2.6538e-10 | 7.2343e-10 | 3.0786e-10 | 1.6261e-11 | 309698.812
399722.438 | 4.211e-09 | 5.1012e-09 | 1.4611e-10 | 6.844e-09 | 5.3028e-09 | 2.6454e-10 | 7.2885e-10 | 3.0899e-10 | 1.6357e-11 | 309710.969
399734.625 | 4.2245e-09 | 5.0366e-09 | 1.4688e-10 | 6.8066e-09 | 5.2983e-09 | 2.6435e-10 | 7.2596e-10 | 3.1045e-10 | 1.6188e-11 | 309723.156
399746.781 | 4.2858e-09 | 5.0866e-09 | 1.462e-10 | 6.7807e-09 | 5.2664e-09 | 2.6275e-10 | 7.3857e-10 | 3.11e-10 | 1.607e-11 | 309735.312
399758.938 | 4.2026e-09 | 5.059e-09 | 1.4711e-10 | 6.798e-09 | 5.2646e-09 | 2.6303e-10 | 7.2709e-10 | 3.0905e-10 | 1.6437e-11 | 309747.469
399771.125 | 4.255e-09 | 5.0232e-09 | 1.4692e-10 | 6.7744e-09 | 5.2888e-09 | 2.6412e-10 | 7.407e-10 | 3.0586e-10 | 1.6222e-11 | 309759.656
399783.281 | 4.1809e-09 | 5.038e-09 | 1.4547e-10 | 6.7934e-09 | 5.2759e-09 | 2.6606e-10 | 7.3334e-10 | 3.0685e-10 | 1.6222e-11 | 309771.812
399795.438 | 4.2706e-09 | 5.1051e-09 | 1.4747e-10 | 6.7552e-09 | 5.2431e-09 | 2.6336e-10 | 7.3749e-10 | 3.0773e-10 | 1.6249e-11 | 309783.969
399807.625 | 4.3597e-09 | 5.0819e-09 | 1.4882e-10 | 6.8582e-09 | 5.3079e-09 | 2.6582e-10 | 7.3287e-10 | 3.0744e-10 | 1.657e-11 | 309796.156
399819.781 | 4.2546e-09 | 5.0994e-09 | 1.471e-10 | 6.8985e-09 | 5.3546e-09 | 2.6686e-10 | 7.3099e-10 | 3.1042e-10 | 1.606e-11 | 309808.312
399831.969 | 4.2095e-09 | 5.1093e-09 | 1.4653e-10 | 6.7618e-09 | 5.2111e-09 | 2.6713e-10 | 7.3035e-10 | 3.0868e-10 | 1.6107e-11 | 309820.5
399844.125 | 4.2318e-09 | 5.0394e-09 | 1.46e-10 | 6.724e-09 | 5.2129e-09 | 2.6477e-10 | 7.2801e-10 | 3.1152e-10 | 1.6452e-11 | 309832.656
399856.281 | 4.2422e-09 | 5.0185e-09 | 1.47e-10 | 6.7766e-09 | 5.2997e-09 | 2.6456e-10 | 7.3715e-10 | 3.078e-10 | 1.6255e-11 | 309844.812
399868.469 | 4.2227e-09 | 5.0814e-09 | 1.458e-10 | 6.7914e-09 | 5.2972e-09 | 2.6397e-10 | 7.3101e-10 | 3.0827e-10 | 1.6131e-11 | 309857
399880.625 | 4.1897e-09 | 5.1198e-09 | 1.4618e-10 | 6.7347e-09 | 5.3145e-09 | 2.6432e-10 | 7.3255e-10 | 3.0841e-10 | 1.6159e-11 | 309869.156
399892.781 | 4.2427e-09 | 5.0881e-09 | 1.4711e-10 | 6.7879e-09 | 5.3374e-09 | 2.6188e-10 | 7.326e-10 | 3.0949e-10 | 1.6227e-11 | 309881.312
399904.969 | 4.2351e-09 | 5.0697e-09 | 1.4619e-10 | 6.7611e-09 | 5.2208e-09 | 2.5999e-10 | 7.306e-10 | 3.0656e-10 | 1.6087e-11 | 309893.5
399917.125 | 4.2168e-09 | 5.0399e-09 | 1.4598e-10 | 6.781e-09 | 5.2694e-09 | 2.615e-10 | 7.2807e-10 | 3.0476e-10 | 1.6263e-11 | 309905.656
399929.281 | 4.2118e-09 | 4.9995e-09 | 1.4663e-10 | 6.7336e-09 | 5.2571e-09 | 2.6546e-10 | 7.2658e-10 | 3.094e-10 | 1.6256e-11 | 309917.812
399941.469 | 4.2261e-09 | 5.1022e-09 | 1.4663e-10 | 6.7227e-09 | 5.2634e-09 | 2.6348e-10 | 7.3607e-10 | 3.0462e-10 | 1.6235e-11 | 309930
399953.625 | 4.2807e-09 | 5.0643e-09 | 1.4478e-10 | 6.7727e-09 | 5.242e-09 | 2.6593e-10 | 7.2723e-10 | 3.074e-10 | 1.6256e-11 | 309942.156
399965.781 | 4.2399e-09 | 5.1211e-09 | 1.4682e-10 | 6.8081e-09 | 5.2282e-09 | 2.6187e-10 | 7.324e-10 | 3.082e-10 | 1.6035e-11 | 309954.312
399977.969 | 4.2377e-09 | 5.0734e-09 | 1.4533e-10 | 6.8012e-09 | 5.3434e-09 | 2.6493e-10 | 7.2499e-10 | 3.0939e-10 | 1.6231e-11 | 309966.5
399990.125 | 4.2102e-09 | 5.0797e-09 | 1.4807e-10 | 6.7656e-09 | 5.2319e-09 | 2.64e-10 | 7.2752e-10 | 3.1007e-10 | 1.6161e-11 | 309978.656
400002.281 | 4.21e-09 | 5.0819e-09 | 1.454e-10 | 6.7267e-09 | 5.3055e-09 | 2.6527e-10 | 7.297e-10 | 3.0824e-10 | 1.6151e-11 | 309990.812
400014.469 | 4.2384e-09 | 5.0574e-09 | 1.4562e-10 | 6.7436e-09 | 5.2534e-09 | 2.6522e-10 | 7.2819e-10 | 3.0931e-10 | 1.6152e-11 | 310003
400026.625 | 4.2417e-09 | 5.0421e-09 | 1.4547e-10 | 6.7698e-09 | 5.2555e-09 | 2.619e-10 | 7.3329e-10 | 3.0599e-10 | 1.6243e-11 | 310015.156
400038.781 | 4.2253e-09 | 5.0718e-09 | 1.4711e-10 | 6.8035e-09 | 5.2245e-09 | 2.6398e-10 | 7.3079e-10 | 3.0918e-10 | 1.6154e-11 | 310027.312
400050.969 | 4.2023e-09 | 5.0662e-09 | 1.4753e-10 | 6.7796e-09 | 5.2496e-09 | 2.6416e-10 | 7.2847e-10 | 3.0635e-10 | 1.6111e-11 | 310039.5
400063.125 | 4.2187e-09 | 5.0225e-09 | 1.4523e-10 | 6.7708e-09 | 5.2816e-09 | 2.6305e-10 | 7.3062e-10 | 3.0838e-10 | 1.5939e-11 | 310051.656
400075.281 | 4.2022e-09 | 5.0849e-09 | 1.4671e-10 | 6.7691e-09 | 5.2658e-09 | 2.6403e-10 | 7.3224e-10 | 3.0638e-10 | 1.6353e-11 | 310063.812
400087.469 | 4.1657e-09 | 5.0553e-09 | 1.4553e-10 | 6.8685e-09 | 5.2882e-09 | 2.6516e-10 | 7.3009e-10 | 3.0971e-10 | 1.6055e-11 | 310076
400099.625 | 4.2369e-09 | 5.0691e-09 | 1.459e-10 | 6.7406e-09 | 5.2991e-09 | 2.6571e-10 | 7.3901e-10 | 3.0591e-10 | 1.6173e-11 | 310088.156
400111.781 | 4.2823e-09 | 5.0717e-09 | 1.4581e-10 | 6.7774e-09 | 5.2821e-09 | 2.6639e-10 | 7.327e-10 | 3.0904e-10 | 1.6246e-11 | 310100.312
400123.969 | 4.225e-09 | 5.0538e-09 | 1.4746e-10 | 6.7764e-09 | 5.2813e-09 | 2.6246e-10 | 7.357e-10 | 3.1428e-10 | 1.613e-11 | 310112.5
400136.125 | 4.1982e-09 | 5.0585e-09 | 1.4647e-10 | 6.8556e-09 | 5.304e-09 | 2.6706e-10 | 7.4191e-10 | 3.1139e-10 | 1.6596e-11 | 310124.656
400148.281 | 4.2342e-09 | 5.1213e-09 | 1.4808e-10 | 6.9169e-09 | 5.3697e-09 | 2.6802e-10 | 7.3141e-10 | 3.1614e-10 | 1.62e-11 | 310136.812
400160.469 | 4.2617e-09 | 5.0407e-09 | 1.475e-10 | 6.7594e-09 | 5.2618e-09 | 2.6399e-10 | 7.3429e-10 | 3.0792e-10 | 1.6347e-11 | 310149
400172.625 | 4.1825e-09 | 5.1087e-09 | 1.4681e-10 | 6.781e-09 | 5.2694e-09 | 2.6438e-10 | 7.3684e-10 | 3.1383e-10 | 1.6305e-11 | 310161.156
400184.813 | 4.2383e-09 | 5.0187e-09 | 1.4643e-10 | 6.7865e-09 | 5.2632e-09 | 2.6308e-10 | 7.4323e-10 | 3.0979e-10 | 1.6039e-11 | 310173.344
400196.969 | 4.2081e-09 | 5.0818e-09 | 1.4597e-10 | 6.7708e-09 | 5.2832e-09 | 2.6389e-10 | 7.4208e-10 | 3.1081e-10 | 1.624e-11 | 310185.5
400209.125 | 4.1915e-09 | 5.0341e-09 | 1.4771e-10 | 6.7918e-09 | 5.2792e-09 | 2.6268e-10 | 7.2827e-10 | 3.0841e-10 | 1.5988e-11 | 310197.656
400221.313 | 4.2701e-09 | 5.1069e-09 | 1.4808e-10 | 6.8302e-09 | 5.2752e-09 | 2.6127e-10 | 7.3577e-10 | 3.1144e-10 | 1.6128e-11 | 310209.844
400233.469 | 4.199e-09 | 5.0718e-09 | 1.4761e-10 | 6.8155e-09 | 5.2777e-09 | 2.6226e-10 | 7.3772e-10 | 3.0809e-10 | 1.6172e-11 | 310222
400245.625 | 4.2235e-09 | 5.1194e-09 | 1.4739e-10 | 6.8394e-09 | 5.3076e-09 | 2.6195e-10 | 7.2623e-10 | 3.1127e-10 | 1.6476e-11 | 310234.156
400257.813 | 4.2171e-09 | 5.0513e-09 | 1.4712e-10 | 6.7985e-09 | 5.323e-09 | 2.6431e-10 | 7.348e-10 | 3.097e-10 | 1.6149e-11 | 310246.344
400269.969 | 4.223e-09 | 5.1044e-09 | 1.4693e-10 | 6.8668e-09 | 5.2819e-09 | 2.6379e-10 | 7.4181e-10 | 3.11e-10 | 1.6187e-11 | 310258.5
400282.125 | 4.1989e-09 | 5.0185e-09 | 1.467e-10 | 6.8525e-09 | 5.3105e-09 | 2.6594e-10 | 7.3043e-10 | 3.0926e-10 | 1.6139e-11 | 310270.656
400294.313 | 4.2216e-09 | 5.0356e-09 | 1.4621e-10 | 6.7535e-09 | 5.278e-09 | 2.6516e-10 | 7.2939e-10 | 3.0671e-10 | 1.6314e-11 | 310282.844
400306.469 | 4.1748e-09 | 5.0452e-09 | 1.4708e-10 | 6.8169e-09 | 5.2909e-09 | 2.6296e-10 | 7.3644e-10 | 3.099e-10 | 1.6317e-11 | 310295
400318.625 | 4.2467e-09 | 5.0802e-09 | 1.4844e-10 | 6.7225e-09 | 5.2667e-09 | 2.6347e-10 | 7.3101e-10 | 3.1016e-10 | 1.606e-11 | 310307.156
400330.813 | 4.21e-09 | 5.0336e-09 | 1.4804e-10 | 6.8085e-09 | 5.2446e-09 | 2.6239e-10 | 7.3764e-10 | 3.0766e-10 | 1.6247e-11 | 310319.344
400342.969 | 4.2027e-09 | 5.0685e-09 | 1.479e-10 | 6.7664e-09 | 5.2907e-09 | 2.6106e-10 | 7.3529e-10 | 3.1289e-10 | 1.6287e-11 | 310331.5
400355.125 | 4.2206e-09 | 5.0469e-09 | 1.4625e-10 | 6.8356e-09 | 5.2625e-09 | 2.6438e-10 | 7.3279e-10 | 3.0757e-10 | 1.6201e-11 | 310343.656
400367.313 | 4.2303e-09 | 4.9964e-09 | 1.4632e-10 | 6.7491e-09 | 5.2675e-09 | 2.6381e-10 | 7.2828e-10 | 3.0889e-10 | 1.6126e-11 | 310355.844
400379.469 | 4.2206e-09 | 5.0583e-09 | 1.46e-10 | 6.79e-09 | 5.2477e-09 | 2.6376e-10 | 7.2743e-10 | 3.1223e-10 | 1.6183e-11 | 310368
400391.625 | 4.2365e-09 | 5.0736e-09 | 1.4768e-10 | 6.7868e-09 | 5.2427e-09 | 2.6672e-10 | 7.2659e-10 | 3.0862e-10 | 1.624e-11 | 310380.156
400403.813 | 4.2689e-09 | 5.0947e-09 | 1.4674e-10 | 6.7386e-09 | 5.2171e-09 | 2.6229e-10 | 7.383e-10 | 3.0457e-10 | 1.6329e-11 | 310392.344
400415.969 | 4.2225e-09 | 5.1113e-09 | 1.4456e-10 | 6.7687e-09 | 5.255e-09 | 2.6333e-10 | 7.2728e-10 | 3.1066e-10 | 1.6101e-11 | 310404.5
400428.125 | 4.258e-09 | 5.0184e-09 | 1.4736e-10 | 6.8536e-09 | 5.2518e-09 | 2.6076e-10 | 7.2981e-10 | 3.0895e-10 | 1.6086e-11 | 310416.656
400440.313 | 4.2091e-09 | 5.0417e-09 | 1.4744e-10 | 6.749e-09 | 5.3121e-09 | 2.6334e-10 | 7.3204e-10 | 3.0728e-10 | 1.6305e-11 | 310428.844
400452.469 | 4.193e-09 | 5.0813e-09 | 1.4717e-10 | 6.8547e-09 | 5.2894e-09 | 2.6407e-10 | 7.2908e-10 | 3.0654e-10 | 1.636e-11 | 310441
400464.625 | 4.1837e-09 | 5.1062e-09 | 1.4689e-10 | 6.8023e-09 | 5.3076e-09 | 2.6437e-10 | 7.3213e-10 | 3.054e-10 | 1.62e-11 | 310453.156
400476.813 | 4.219e-09 | 5.0421e-09 | 1.4613e-10 | 6.8019e-09 | 5.2889e-09 | 2.6362e-10 | 7.3213e-10 | 3.0511e-10 | 1.5929e-11 | 310465.344
400488.969 | 4.2168e-09 | 5.0677e-09 | 1.4646e-10 | 6.7652e-09 | 5.2638e-09 | 2.6484e-10 | 7.24e-10 | 3.066e-10 | 1.5998e-11 | 310477.5
400501.125 | 4.217e-09 | 5.0758e-09 | 1.473e-10 | 6.7823e-09 | 5.22e-09 | 2.643e-10 | 7.2671e-10 | 3.07e-10 | 1.6176e-11 | 310489.656
400513.313 | 4.2404e-09 | 5.0766e-09 | 1.4543e-10 | 6.7139e-09 | 5.2875e-09 | 2.6444e-10 | 7.3192e-10 | 3.067e-10 | 1.5883e-11 | 310501.844
400525.469 | 4.2505e-09 | 5.1722e-09 | 1.471e-10 | 6.7929e-09 | 5.3709e-09 | 2.6411e-10 | 7.2897e-10 | 3.0606e-10 | 1.6214e-11 | 310514
400537.625 | 4.2437e-09 | 5.0481e-09 | 1.4706e-10 | 6.7607e-09 | 5.2858e-09 | 2.6706e-10 | 7.3369e-10 | 3.1099e-10 | 1.6157e-11 | 310526.156
400549.813 | 4.1888e-09 | 5.0658e-09 | 1.4619e-10 | 6.7955e-09 | 5.2754e-09 | 2.6455e-10 | 7.2298e-10 | 3.0761e-10 | 1.6207e-11 | 310538.344
400561.969 | 4.2851e-09 | 5.0647e-09 | 1.4609e-10 | 6.7369e-09 | 5.2769e-09 | 2.6146e-10 | 7.2944e-10 | 3.0034e-10 | 1.6188e-11 | 310550.5
400574.156 | 4.2006e-09 | 5.0541e-09 | 1.4482e-10 | 6.6886e-09 | 5.3021e-09 | 2.6245e-10 | 7.1837e-10 | 3.0875e-10 | 1.6131e-11 | 310562.687
400586.313 | 4.2482e-09 | 5.0563e-09 | 1.4516e-10 | 6.7453e-09 | 5.3185e-09 | 2.6438e-10 | 7.246e-10 | 3.0553e-10 | 1.6155e-11 | 310574.844
400598.469 | 4.2218e-09 | 5.0569e-09 | 1.4501e-10 | 6.7994e-09 | 5.2971e-09 | 2.6269e-10 | 7.2896e-10 | 3.0528e-10 | 1.5913e-11 | 310587
400610.656 | 4.209e-09 | 5.0505e-09 | 1.4549e-10 | 6.7169e-09 | 5.2605e-09 | 2.6561e-10 | 7.2328e-10 | 3.0714e-10 | 1.6452e-11 | 310599.187
400622.813 | 4.2728e-09 | 5.1398e-09 | 1.4823e-10 | 6.7083e-09 | 5.27e-09 | 2.6013e-10 | 7.224e-10 | 3.0749e-10 | 1.6042e-11 | 310611.344
400634.969 | 4.2156e-09 | 5.0735e-09 | 1.4661e-10 | 6.7618e-09 | 5.2648e-09 | 2.6387e-10 | 7.1987e-10 | 3.0523e-10 | 1.607e-11 | 310623.5
400647.156 | 4.2125e-09 | 5.1167e-09 | 1.4677e-10 | 6.6839e-09 | 5.2415e-09 | 2.6053e-10 | 7.2113e-10 | 3.0897e-10 | 1.6139e-11 | 310635.687
400659.313 | 4.1664e-09 | 5.0304e-09 | 1.4671e-10 | 6.7274e-09 | 5.2291e-09 | 2.6488e-10 | 7.332e-10 | 3.0353e-10 | 1.6135e-11 | 310647.844
400671.469 | 4.2314e-09 | 5.0879e-09 | 1.4542e-10 | 6.7054e-09 | 5.2507e-09 | 2.6473e-10 | 7.3036e-10 | 3.0777e-10 | 1.5795e-11 | 310660
400683.656 | 4.2443e-09 | 5.0963e-09 | 1.459e-10 | 6.7129e-09 | 5.2749e-09 | 2.6276e-10 | 7.2169e-10 | 3.065e-10 | 1.6087e-11 | 310672.187
400695.813 | 4.1851e-09 | 5.047e-09 | 1.4715e-10 | 6.7459e-09 | 5.2717e-09 | 2.6343e-10 | 7.263e-10 | 3.0711e-10 | 1.6413e-11 | 310684.344
400707.969 | 4.2379e-09 | 5.1142e-09 | 1.4577e-10 | 6.7342e-09 | 5.2488e-09 | 2.6265e-10 | 7.2751e-10 | 3.0653e-10 | 1.6047e-11 | 310696.5
400720.156 | 4.1984e-09 | 5.0215e-09 | 1.4724e-10 | 6.6832e-09 | 5.1931e-09 | 2.6199e-10 | 7.2159e-10 | 3.0789e-10 | 1.5967e-11 | 310708.687
400732.313 | 4.2113e-09 | 5.0337e-09 | 1.4614e-10 | 6.7459e-09 | 5.2863e-09 | 2.6075e-10 | 7.2106e-10 | 3.051e-10 | 1.6237e-11 | 310720.844
400744.469 | 4.238e-09 | 5.0873e-09 | 1.4569e-10 | 6.7531e-09 | 5.3034e-09 | 2.6573e-10 | 7.2449e-10 | 3.0612e-10 | 1.624e-11 | 310733
400756.656 | 4.2335e-09 | 5.0969e-09 | 1.4642e-10 | 6.7485e-09 | 5.2435e-09 | 2.6465e-10 | 7.258e-10 | 3.0493e-10 | 1.6116e-11 | 310745.187
400768.813 | 4.2146e-09 | 5.0632e-09 | 1.4688e-10 | 6.8005e-09 | 5.3222e-09 | 2.6423e-10 | 7.3001e-10 | 3.0773e-10 | 1.6292e-11 | 310757.344
400780.969 | 4.2086e-09 | 5.1094e-09 | 1.4617e-10 | 6.7893e-09 | 5.3122e-09 | 2.6132e-10 | 7.1789e-10 | 3.0714e-10 | 1.6187e-11 | 310769.5
400793.156 | 4.2144e-09 | 5.0635e-09 | 1.4622e-10 | 6.7748e-09 | 5.2571e-09 | 2.635e-10 | 7.1778e-10 | 3.074e-10 | 1.6209e-11 | 310781.687
400805.313 | 4.2609e-09 | 5.1109e-09 | 1.4737e-10 | 6.6914e-09 | 5.2627e-09 | 2.6266e-10 | 7.197e-10 | 3.0153e-10 | 1.6245e-11 | 310793.844
400817.469 | 4.2308e-09 | 5.0399e-09 | 1.4501e-10 | 6.7592e-09 | 5.2854e-09 | 2.6561e-10 | 7.1235e-10 | 3.0898e-10 | 1.6032e-11 | 310806
400829.656 | 4.2249e-09 | 5.0906e-09 | 1.4645e-10 | 6.7479e-09 | 5.2231e-09 | 2.6192e-10 | 7.2048e-10 | 3.06e-10 | 1.6204e-11 | 310818.187
400841.813 | 4.2119e-09 | 5.1137e-09 | 1.4574e-10 | 6.7245e-09 | 5.2509e-09 | 2.6376e-10 | 7.1701e-10 | 3.0639e-10 | 1.5999e-11 | 310830.344
400853.969 | 4.2491e-09 | 5.0797e-09 | 1.4633e-10 | 6.6656e-09 | 5.2521e-09 | 2.6366e-10 | 7.2123e-10 | 3.0682e-10 | 1.6288e-11 | 310842.5
400866.156 | 4.2549e-09 | 5.061e-09 | 1.4457e-10 | 6.71e-09 | 5.2853e-09 | 2.6244e-10 | 7.2273e-10 | 3.0532e-10 | 1.6079e-11 | 310854.687
400878.313 | 4.2442e-09 | 5.0407e-09 | 1.4552e-10 | 6.7332e-09 | 5.2865e-09 | 2.6189e-10 | 7.2549e-10 | 3.0445e-10 | 1.6155e-11 | 310866.844
400890.469 | 4.1927e-09 | 5.0972e-09 | 1.4692e-10 | 6.704e-09 | 5.2476e-09 | 2.6246e-10 | 7.1198e-10 | 3.0565e-10 | 1.6053e-11 | 310879
400902.656 | 4.2007e-09 | 5.0866e-09 | 1.4594e-10 | 6.6449e-09 | 5.2546e-09 | 2.6321e-10 | 7.2194e-10 | 3.0379e-10 | 1.6134e-11 | 310891.187
400914.813 | 4.2401e-09 | 5.1186e-09 | 1.4595e-10 | 6.7726e-09 | 5.26e-09 | 2.6241e-10 | 7.1593e-10 | 3.0314e-10 | 1.641e-11 | 310903.344
400926.969 | 4.2259e-09 | 5.1016e-09 | 1.4456e-10 | 6.7635e-09 | 5.2208e-09 | 2.6085e-10 | 7.2551e-10 | 3.0526e-10 | 1.6228e-11 | 310915.5
400939.156 | 4.2591e-09 | 5.083e-09 | 1.4322e-10 | 6.7268e-09 | 5.2198e-09 | 2.6292e-10 | 7.2055e-10 | 3.0426e-10 | 1.6037e-11 | 310927.687
400951.313 | 4.2234e-09 | 5.0813e-09 | 1.4601e-10 | 6.6332e-09 | 5.3191e-09 | 2.6242e-10 | 7.1723e-10 | 3.0501e-10 | 1.6033e-11 | 310939.844
400963.5 | 4.2371e-09 | 5.068e-09 | 1.4595e-10 | 6.6805e-09 | 5.3179e-09 | 2.6309e-10 | 7.2283e-10 | 3.0485e-10 | 1.616e-11 | 310952.031
400975.656 | 4.276e-09 | 5.1253e-09 | 1.4576e-10 | 6.6435e-09 | 5.2465e-09 | 2.6276e-10 | 7.2427e-10 | 3.0874e-10 | 1.6122e-11 | 310964.187
400987.813 | 4.1792e-09 | 5.0931e-09 | 1.4587e-10 | 6.7115e-09 | 5.2977e-09 | 2.6619e-10 | 7.2568e-10 | 3.052e-10 | 1.5957e-11 | 310976.344
401000 | 4.2704e-09 | 5.1221e-09 | 1.47e-10 | 6.7409e-09 | 5.3045e-09 | 2.6066e-10 | 7.3044e-10 | 3.0298e-10 | 1.6072e-11 | 310988.531
401012.156 | 4.26e-09 | 5.1205e-09 | 1.4515e-10 | 6.7587e-09 | 5.305e-09 | 2.6267e-10 | 7.3079e-10 | 3.056e-10 | 1.6025e-11 | 311000.687
401024.313 | 4.2293e-09 | 5.0815e-09 | 1.4558e-10 | 6.7126e-09 | 5.3424e-09 | 2.6229e-10 | 7.1661e-10 | 3.0229e-10 | 1.6317e-11 | 311012.844
401036.5 | 4.1805e-09 | 5.0654e-09 | 1.4675e-10 | 6.7279e-09 | 5.3496e-09 | 2.6516e-10 | 7.1853e-10 | 3.0541e-10 | 1.6019e-11 | 311025.031
401048.656 | 4.2136e-09 | 5.0719e-09 | 1.4563e-10 | 6.6874e-09 | 5.2938e-09 | 2.6556e-10 | 7.304e-10 | 3.0628e-10 | 1.6429e-11 | 311037.187
401060.813 | 4.2153e-09 | 5.1064e-09 | 1.4584e-10 | 6.6823e-09 | 5.2456e-09 | 2.6254e-10 | 7.2324e-10 | 3.0868e-10 | 1.5954e-11 | 311049.344
401073 | 4.2211e-09 | 5.1122e-09 | 1.4507e-10 | 6.623e-09 | 5.2779e-09 | 2.6304e-10 | 7.2648e-10 | 3.0351e-10 | 1.6079e-11 | 311061.531
401085.156 | 4.255e-09 | 5.0872e-09 | 1.4645e-10 | 6.7217e-09 | 5.2289e-09 | 2.6603e-10 | 7.2171e-10 | 3.0452e-10 | 1.5928e-11 | 311073.687
401097.313 | 4.2086e-09 | 5.1123e-09 | 1.4594e-10 | 6.7572e-09 | 5.2856e-09 | 2.6361e-10 | 7.1844e-10 | 3.0569e-10 | 1.614e-11 | 311085.844
401109.5 | 4.2043e-09 | 5.0991e-09 | 1.4594e-10 | 6.7206e-09 | 5.24e-09 | 2.6285e-10 | 7.148e-10 | 3.088e-10 | 1.6314e-11 | 311098.031
401121.656 | 4.1949e-09 | 5.1023e-09 | 1.4522e-10 | 6.6435e-09 | 5.317e-09 | 2.6333e-10 | 7.1821e-10 | 3.0872e-10 | 1.6074e-11 | 311110.187
401133.813 | 4.2077e-09 | 5.1009e-09 | 1.4734e-10 | 6.662e-09 | 5.2932e-09 | 2.595e-10 | 7.245e-10 | 3.049e-10 | 1.6345e-11 | 311122.344
401146 | 4.2399e-09 | 5.0727e-09 | 1.4611e-10 | 6.657e-09 | 5.2611e-09 | 2.6273e-10 | 7.2781e-10 | 3.0559e-10 | 1.5952e-11 | 311134.531
401158.156 | 4.2131e-09 | 5.1151e-09 | 1.4564e-10 | 6.6744e-09 | 5.2162e-09 | 2.6223e-10 | 7.2571e-10 | 3.024e-10 | 1.6102e-11 | 311146.687
401170.313 | 4.1825e-09 | 5.0683e-09 | 1.4597e-10 | 6.7346e-09 | 5.2453e-09 | 2.639e-10 | 7.1906e-10 | 3.0134e-10 | 1.5928e-11 | 311158.844
401182.5 | 4.2404e-09 | 5.0891e-09 | 1.4503e-10 | 6.6644e-09 | 5.2978e-09 | 2.6158e-10 | 7.2104e-10 | 3.0611e-10 | 1.5993e-11 | 311171.031
401194.656 | 4.2057e-09 | 5.0709e-09 | 1.4478e-10 | 6.6954e-09 | 5.2226e-09 | 2.6166e-10 | 7.2441e-10 | 3.0424e-10 | 1.6105e-11 | 311183.187
401206.813 | 4.2074e-09 | 5.0869e-09 | 1.4559e-10 | 6.6897e-09 | 5.2212e-09 | 2.6008e-10 | 7.1747e-10 | 3.0294e-10 | 1.6015e-11 | 311195.344
401219 | 4.2009e-09 | 5.0234e-09 | 1.4464e-10 | 6.7344e-09 | 5.235e-09 | 2.6372e-10 | 7.2223e-10 | 3.0147e-10 | 1.5972e-11 | 311207.531
401231.156 | 4.2227e-09 | 5.0795e-09 | 1.4503e-10 | 6.743e-09 | 5.2957e-09 | 2.638e-10 | 7.1838e-10 | 3.0463e-10 | 1.6042e-11 | 311219.687
401243.313 | 4.1895e-09 | 5.1184e-09 | 1.4494e-10 | 6.7095e-09 | 5.2173e-09 | 2.6159e-10 | 7.1796e-10 | 3.0419e-10 | 1.6379e-11 | 311231.844
401255.5 | 4.1939e-09 | 5.134e-09 | 1.4474e-10 | 6.7617e-09 | 5.2274e-09 | 2.6015e-10 | 7.2952e-10 | 3.0303e-10 | 1.6039e-11 | 311244.031
401267.656 | 4.1816e-09 | 5.1235e-09 | 1.4739e-10 | 6.6603e-09 | 5.1901e-09 | 2.6311e-10 | 7.1893e-10 | 3.04e-10 | 1.6043e-11 | 311256.187
401279.813 | 4.1959e-09 | 5.0734e-09 | 1.4448e-10 | 6.6812e-09 | 5.2221e-09 | 2.6249e-10 | 7.2003e-10 | 3.0249e-10 | 1.6125e-11 | 311268.344
401292 | 4.1602e-09 | 5.12e-09 | 1.4688e-10 | 6.7471e-09 | 5.2881e-09 | 2.6272e-10 | 7.2171e-10 | 3.0481e-10 | 1.6091e-11 | 311280.531
401304.156 | 4.2069e-09 | 5.1106e-09 | 1.4587e-10 | 6.605e-09 | 5.2337e-09 | 2.6068e-10 | 7.2255e-10 | 3.0061e-10 | 1.5982e-11 | 311292.687
401316.313 | 4.1745e-09 | 5.094e-09 | 1.4523e-10 | 6.6787e-09 | 5.2556e-09 | 2.6325e-10 | 7.2101e-10 | 3.0396e-10 | 1.6008e-11 | 311304.844
401328.5 | 4.1604e-09 | 5.0982e-09 | 1.4525e-10 | 6.7137e-09 | 5.2913e-09 | 2.6296e-10 | 7.2419e-10 | 3.0327e-10 | 1.6187e-11 | 311317.031
401340.656 | 4.1788e-09 | 5.1252e-09 | 1.4577e-10 | 6.7295e-09 | 5.2477e-09 | 2.6274e-10 | 7.217e-10 | 3.0348e-10 | 1.6083e-11 | 311329.187
401352.844 | 4.2265e-09 | 5.0986e-09 | 1.4687e-10 | 6.7169e-09 | 5.2761e-09 | 2.6172e-10 | 7.1893e-10 | 3.0488e-10 | 1.6027e-11 | 311341.375
401365 | 4.2282e-09 | 5.0761e-09 | 1.4622e-10 | 6.7415e-09 | 5.2592e-09 | 2.6321e-10 | 7.2542e-10 | 3.031e-10 | 1.6082e-11 | 311353.531
401377.156 | 4.1968e-09 | 5.1256e-09 | 1.4682e-10 | 6.7399e-09 | 5.2832e-09 | 2.6324e-10 | 7.2082e-10 | 3.042e-10 | 1.6051e-11 | 311365.687
401389.344 | 4.1489e-09 | 5.1464e-09 | 1.4543e-10 | 6.656e-09 | 5.2941e-09 | 2.6017e-10 | 7.243e-10 | 3.0642e-10 | 1.5884e-11 | 311377.875
401401.5 | 4.2382e-09 | 5.0986e-09 | 1.4466e-10 | 6.712e-09 | 5.2731e-09 | 2.6321e-10 | 7.2389e-10 | 3.0527e-10 | 1.6121e-11 | 311390.031
401413.656 | 4.2039e-09 | 5.0946e-09 | 1.4487e-10 | 6.6482e-09 | 5.3051e-09 | 2.6155e-10 | 7.2794e-10 | 3.0286e-10 | 1.5981e-11 | 311402.187
401425.844 | 4.2007e-09 | 5.109e-09 | 1.4552e-10 | 6.6358e-09 | 5.2522e-09 | 2.6077e-10 | 7.1871e-10 | 3.0323e-10 | 1.6324e-11 | 311414.375
401438 | 4.1961e-09 | 5.0868e-09 | 1.4622e-10 | 6.7058e-09 | 5.2018e-09 | 2.6345e-10 | 7.1942e-10 | 3.0194e-10 | 1.6069e-11 | 311426.531
401450.156 | 4.1857e-09 | 5.1169e-09 | 1.4626e-10 | 6.7731e-09 | 5.3015e-09 | 2.6155e-10 | 7.1499e-10 | 3.0598e-10 | 1.6266e-11 | 311438.687
401462.344 | 4.2107e-09 | 5.0817e-09 | 1.4464e-10 | 6.6787e-09 | 5.338e-09 | 2.6217e-10 | 7.1814e-10 | 3.0479e-10 | 1.6385e-11 | 311450.875
401474.5 | 4.1872e-09 | 5.1124e-09 | 1.4424e-10 | 6.6567e-09 | 5.2644e-09 | 2.6317e-10 | 7.3532e-10 | 3.0373e-10 | 1.6228e-11 | 311463.031
401486.656 | 4.2708e-09 | 5.1133e-09 | 1.4459e-10 | 6.6509e-09 | 5.3336e-09 | 2.6412e-10 | 7.2334e-10 | 3.0443e-10 | 1.6053e-11 | 311475.187
401498.844 | 4.1828e-09 | 5.0753e-09 | 1.45e-10 | 6.6471e-09 | 5.3072e-09 | 2.6018e-10 | 7.1722e-10 | 3.0358e-10 | 1.595e-11 | 311487.375
401511 | 4.2217e-09 | 5.0556e-09 | 1.4392e-10 | 6.6729e-09 | 5.2918e-09 | 2.6336e-10 | 7.1795e-10 | 3.031e-10 | 1.608e-11 | 311499.531
401523.156 | 4.2342e-09 | 5.0583e-09 | 1.4671e-10 | 6.7576e-09 | 5.3061e-09 | 2.6419e-10 | 7.2259e-10 | 3.0303e-10 | 1.593e-11 | 311511.687
401535.344 | 4.2262e-09 | 5.111e-09 | 1.4542e-10 | 6.6805e-09 | 5.2784e-09 | 2.6412e-10 | 7.2409e-10 | 3.0505e-10 | 1.6079e-11 | 311523.875
401547.5 | 4.1931e-09 | 5.1046e-09 | 1.4604e-10 | 6.6982e-09 | 5.2365e-09 | 2.6269e-10 | 7.1613e-10 | 3.0444e-10 | 1.6391e-11 | 311536.031
401559.656 | 4.2133e-09 | 5.0278e-09 | 1.4478e-10 | 6.7173e-09 | 5.2973e-09 | 2.6337e-10 | 7.1949e-10 | 3.0524e-10 | 1.6213e-11 | 311548.187
401571.844 | 4.2439e-09 | 5.0668e-09 | 1.4654e-10 | 6.6219e-09 | 5.2005e-09 | 2.6137e-10 | 7.1756e-10 | 3.0092e-10 | 1.6247e-11 | 311560.375
401584 | 4.2436e-09 | 5.1223e-09 | 1.4583e-10 | 6.7206e-09 | 5.2961e-09 | 2.6056e-10 | 7.2367e-10 | 3.0574e-10 | 1.6016e-11 | 311572.531
401596.156 | 4.2202e-09 | 5.1125e-09 | 1.4671e-10 | 6.7267e-09 | 5.2661e-09 | 2.6119e-10 | 7.2203e-10 | 3.0576e-10 | 1.6059e-11 | 311584.687
401608.344 | 4.2533e-09 | 5.0876e-09 | 1.4553e-10 | 6.6897e-09 | 5.327e-09 | 2.6222e-10 | 7.2162e-10 | 3.0464e-10 | 1.6141e-11 | 311596.875
401620.5 | 4.2056e-09 | 5.1425e-09 | 1.4563e-10 | 6.6847e-09 | 5.2894e-09 | 2.6252e-10 | 7.2093e-10 | 3.05e-10 | 1.6107e-11 | 311609.031
401632.656 | 4.2735e-09 | 5.1031e-09 | 1.4247e-10 | 6.6882e-09 | 5.2839e-09 | 2.6211e-10 | 7.2018e-10 | 3.029e-10 | 1.6116e-11 | 311621.187
401644.844 | 4.2725e-09 | 5.0948e-09 | 1.4626e-10 | 6.6858e-09 | 5.2686e-09 | 2.6167e-10 | 7.2108e-10 | 3.0128e-10 | 1.6024e-11 | 311633.375
401657 | 4.1974e-09 | 5.0853e-09 | 1.4442e-10 | 6.7069e-09 | 5.3038e-09 | 2.6059e-10 | 7.2528e-10 | 3.0928e-10 | 1.6047e-11 | 311645.531
401669.156 | 4.2331e-09 | 5.1035e-09 | 1.4603e-10 | 6.6319e-09 | 5.2561e-09 | 2.6005e-10 | 7.2149e-10 | 3.0294e-10 | 1.5979e-11 | 311657.687
401681.344 | 4.2173e-09 | 5.0579e-09 | 1.458e-10 | 6.7202e-09 | 5.2184e-09 | 2.5822e-10 | 7.1766e-10 | 3.0364e-10 | 1.6193e-11 | 311669.875
401693.5 | 4.21e-09 | 5.0576e-09 | 1.4545e-10 | 6.7285e-09 | 5.2388e-09 | 2.626e-10 | 7.2208e-10 | 3.0275e-10 | 1.6133e-11 | 311682.031
401705.688 | 4.1884e-09 | 5.0741e-09 | 1.4456e-10 | 6.6938e-09 | 5.2513e-09 | 2.6522e-10 | 7.2141e-10 | 3.0539e-10 | 1.6161e-11 | 311694.219
401717.844 | 4.226e-09 | 5.0894e-09 | 1.4186e-10 | 6.7108e-09 | 5.197e-09 | 2.6092e-10 | 7.1915e-10 | 3.0336e-10 | 1.623e-11 | 311706.375
401730 | 4.2111e-09 | 5.0546e-09 | 1.4386e-10 | 6.6876e-09 | 5.269e-09 | 2.6232e-10 | 7.1768e-10 | 3.008e-10 | 1.6075e-11 | 311718.531
401742.188 | 4.246e-09 | 5.0399e-09 | 1.4475e-10 | 6.6283e-09 | 5.2536e-09 | 2.634e-10 | 7.1373e-10 | 3.0068e-10 | 1.5873e-11 | 311730.719
401754.344 | 4.2112e-09 | 5.0829e-09 | 1.4458e-10 | 6.6203e-09 | 5.2102e-09 | 2.6071e-10 | 7.2346e-10 | 3.0127e-10 | 1.608e-11 | 311742.875
401766.5 | 4.2431e-09 | 5.0697e-09 | 1.4478e-10 | 6.6779e-09 | 5.249e-09 | 2.6272e-10 | 7.2174e-10 | 3.0442e-10 | 1.5855e-11 | 311755.031
401778.688 | 4.2081e-09 | 5.0675e-09 | 1.4382e-10 | 6.7383e-09 | 5.2681e-09 | 2.6112e-10 | 7.1902e-10 | 3.0103e-10 | 1.6005e-11 | 311767.219
401790.844 | 4.1756e-09 | 5.1021e-09 | 1.4355e-10 | 6.7167e-09 | 5.2836e-09 | 2.6209e-10 | 7.2295e-10 | 3.0124e-10 | 1.5991e-11 | 311779.375
401803 | 4.1905e-09 | 5.0535e-09 | 1.4622e-10 | 6.5918e-09 | 5.2585e-09 | 2.6384e-10 | 7.1964e-10 | 3.0358e-10 | 1.6095e-11 | 311791.531
401815.188 | 4.268e-09 | 5.1014e-09 | 1.452e-10 | 6.6262e-09 | 5.23e-09 | 2.6383e-10 | 7.2616e-10 | 3.0166e-10 | 1.6244e-11 | 311803.719
401827.344 | 4.2376e-09 | 5.0461e-09 | 1.461e-10 | 6.6906e-09 | 5.2944e-09 | 2.6133e-10 | 7.1195e-10 | 3.0115e-10 | 1.6026e-11 | 311815.875
401839.5 | 4.2276e-09 | 5.0665e-09 | 1.4543e-10 | 6.5743e-09 | 5.2726e-09 | 2.6203e-10 | 7.2122e-10 | 3.0513e-10 | 1.6171e-11 | 311828.031
401851.688 | 4.1924e-09 | 5.0521e-09 | 1.4535e-10 | 6.6608e-09 | 5.2708e-09 | 2.6179e-10 | 7.2895e-10 | 3.0582e-10 | 1.5937e-11 | 311840.219
401863.844 | 4.1903e-09 | 5.0468e-09 | 1.4404e-10 | 6.5897e-09 | 5.2292e-09 | 2.612e-10 | 7.2369e-10 | 3.0087e-10 | 1.6132e-11 | 311852.375
401876 | 4.2167e-09 | 5.051e-09 | 1.4428e-10 | 6.6259e-09 | 5.3104e-09 | 2.6052e-10 | 7.1648e-10 | 3.063e-10 | 1.6205e-11 | 311864.531
401888.188 | 4.24e-09 | 5.0242e-09 | 1.4442e-10 | 6.5746e-09 | 5.26e-09 | 2.6094e-10 | 7.1656e-10 | 3.045e-10 | 1.6099e-11 | 311876.719
401900.344 | 4.1845e-09 | 5.1058e-09 | 1.4549e-10 | 6.6318e-09 | 5.2507e-09 | 2.6293e-10 | 7.1565e-10 | 3.0228e-10 | 1.5976e-11 | 311888.875
401912.5 | 4.1987e-09 | 5.053e-09 | 1.4419e-10 | 6.6788e-09 | 5.2692e-09 | 2.583e-10 | 7.1311e-10 | 3.0047e-10 | 1.5976e-11 | 311901.031
401924.688 | 4.2227e-09 | 5.1237e-09 | 1.4496e-10 | 6.6781e-09 | 5.3253e-09 | 2.6118e-10 | 7.2147e-10 | 3.0212e-10 | 1.5794e-11 | 311913.219
401936.844 | 4.1671e-09 | 5.1035e-09 | 1.4458e-10 | 6.668e-09 | 5.2943e-09 | 2.6457e-10 | 7.2109e-10 | 3.0312e-10 | 1.6034e-11 | 311925.375
401949 | 4.1795e-09 | 5.0492e-09 | 1.4663e-10 | 6.6737e-09 | 5.3326e-09 | 2.6353e-10 | 7.1844e-10 | 3.0045e-10 | 1.6062e-11 | 311937.531
401961.188 | 4.2126e-09 | 5.0676e-09 | 1.4494e-10 | 6.6935e-09 | 5.3141e-09 | 2.6055e-10 | 7.1987e-10 | 3.0245e-10 | 1.591e-11 | 311949.719
401973.344 | 4.2256e-09 | 5.0655e-09 | 1.4478e-10 | 6.6874e-09 | 5.2506e-09 | 2.6328e-10 | 7.1062e-10 | 3.0301e-10 | 1.6191e-11 | 311961.875
401985.5 | 4.2074e-09 | 5.0854e-09 | 1.4512e-10 | 6.6672e-09 | 5.3049e-09 | 2.6416e-10 | 7.1872e-10 | 3.0304e-10 | 1.6019e-11 | 311974.031
401997.688 | 4.1898e-09 | 5.0819e-09 | 1.4436e-10 | 6.7064e-09 | 5.3177e-09 | 2.6081e-10 | 7.1792e-10 | 2.981e-10 | 1.628e-11 | 311986.219
402009.844 | 4.2235e-09 | 5.0884e-09 | 1.4665e-10 | 6.6396e-09 | 5.2602e-09 | 2.6213e-10 | 7.1713e-10 | 3.0431e-10 | 1.6014e-11 | 311998.375
402022 | 4.2249e-09 | 5.0666e-09 | 1.45e-10 | 6.6344e-09 | 5.2831e-09 | 2.6153e-10 | 7.1444e-10 | 3.0402e-10 | 1.6011e-11 | 312010.531
402034.188 | 4.2228e-09 | 5.1176e-09 | 1.4426e-10 | 6.6445e-09 | 5.233e-09 | 2.6572e-10 | 7.1915e-10 | 3.014e-10 | 1.6e-11 | 312022.719
402046.344 | 4.2343e-09 | 5.0913e-09 | 1.4624e-10 | 6.7196e-09 | 5.3044e-09 | 2.6251e-10 | 7.1673e-10 | 3.0273e-10 | 1.5993e-11 | 312034.875
402058.5 | 4.195e-09 | 5.0702e-09 | 1.4469e-10 | 6.6485e-09 | 5.2768e-09 | 2.6045e-10 | 7.2169e-10 | 2.9995e-10 | 1.6217e-11 | 312047.031
402070.688 | 4.2295e-09 | 5.0144e-09 | 1.4503e-10 | 6.6683e-09 | 5.2383e-09 | 2.6234e-10 | 7.2274e-10 | 3.0425e-10 | 1.5941e-11 | 312059.219
402082.844 | 4.2035e-09 | 5.0437e-09 | 1.4493e-10 | 6.6391e-09 | 5.268e-09 | 2.6381e-10 | 7.1477e-10 | 3.0578e-10 | 1.6315e-11 | 312071.375
402095.031 | 4.186e-09 | 5.1043e-09 | 1.4583e-10 | 6.5944e-09 | 5.2966e-09 | 2.6342e-10 | 7.248e-10 | 3.0549e-10 | 1.6179e-11 | 312083.562
402107.188 | 4.2185e-09 | 5.0472e-09 | 1.4653e-10 | 6.6562e-09 | 5.2492e-09 | 2.6324e-10 | 7.1381e-10 | 3.0098e-10 | 1.6194e-11 | 312095.719
402119.344 | 4.1756e-09 | 5.0737e-09 | 1.4412e-10 | 6.6275e-09 | 5.3001e-09 | 2.6049e-10 | 7.2729e-10 | 3.0234e-10 | 1.6051e-11 | 312107.875
402131.531 | 4.1858e-09 | 5.0636e-09 | 1.4427e-10 | 6.6756e-09 | 5.2598e-09 | 2.6347e-10 | 7.1995e-10 | 3.0444e-10 | 1.6031e-11 | 312120.062
402143.688 | 4.2251e-09 | 5.0938e-09 | 1.4545e-10 | 6.6753e-09 | 5.2489e-09 | 2.6369e-10 | 7.1855e-10 | 3.0255e-10 | 1.591e-11 | 312132.219
402155.844 | 4.1845e-09 | 5.0371e-09 | 1.4485e-10 | 6.7264e-09 | 5.2551e-09 | 2.6288e-10 | 7.2111e-10 | 3.0574e-10 | 1.5903e-11 | 312144.375
402168.031 | 4.1433e-09 | 5.0674e-09 | 1.4465e-10 | 6.7121e-09 | 5.2333e-09 | 2.6255e-10 | 7.1697e-10 | 3.0702e-10 | 1.5992e-11 | 312156.562
402180.188 | 4.2346e-09 | 5.1069e-09 | 1.4463e-10 | 6.7087e-09 | 5.2404e-09 | 2.6014e-10 | 7.2365e-10 | 3.0167e-10 | 1.6056e-11 | 312168.719
402192.344 | 4.2297e-09 | 5.0627e-09 | 1.4373e-10 | 6.6519e-09 | 5.2955e-09 | 2.6366e-10 | 7.1421e-10 | 3.0502e-10 | 1.6043e-11 | 312180.875
402204.531 | 4.2142e-09 | 5.08e-09 | 1.4577e-10 | 6.707e-09 | 5.3336e-09 | 2.6324e-10 | 7.0905e-10 | 3.0132e-10 | 1.5878e-11 | 312193.062
402216.688 | 4.1657e-09 | 5.012e-09 | 1.4533e-10 | 6.6352e-09 | 5.2395e-09 | 2.6087e-10 | 7.1869e-10 | 3.0339e-10 | 1.5926e-11 | 312205.219
402228.844 | 4.185e-09 | 5.062e-09 | 1.4353e-10 | 6.6341e-09 | 5.2116e-09 | 2.6243e-10 | 7.0967e-10 | 3.0484e-10 | 1.6151e-11 | 312217.375
402241.031 | 4.2253e-09 | 5.0624e-09 | 1.4425e-10 | 6.6566e-09 | 5.289e-09 | 2.6432e-10 | 7.1612e-10 | 3.0204e-10 | 1.5948e-11 | 312229.562
402253.188 | 4.2028e-09 | 5.0221e-09 | 1.4466e-10 | 6.5457e-09 | 5.2218e-09 | 2.6261e-10 | 7.1939e-10 | 3.0048e-10 | 1.6006e-11 | 312241.719
402265.344 | 4.1758e-09 | 5.0559e-09 | 1.4531e-10 | 6.6743e-09 | 5.2721e-09 | 2.5972e-10 | 7.1525e-10 | 3.0507e-10 | 1.609e-11 | 312253.875
402277.531 | 4.1676e-09 | 5.0382e-09 | 1.4609e-10 | 6.5942e-09 | 5.2483e-09 | 2.6025e-10 | 7.1086e-10 | 3.0258e-10 | 1.5987e-11 | 312266.062
402289.688 | 4.1893e-09 | 5.0554e-09 | 1.4491e-10 | 6.6519e-09 | 5.2122e-09 | 2.615e-10 | 7.2311e-10 | 3.0088e-10 | 1.5979e-11 | 312278.219
402301.844 | 4.1747e-09 | 4.9924e-09 | 1.4363e-10 | 6.6872e-09 | 5.2865e-09 | 2.5924e-10 | 7.1086e-10 | 2.9957e-10 | 1.5985e-11 | 312290.375
402314.031 | 4.2287e-09 | 5.0479e-09 | 1.4625e-10 | 6.6888e-09 | 5.2364e-09 | 2.6262e-10 | 7.2485e-10 | 3.0417e-10 | 1.6084e-11 | 312302.562
402326.188 | 4.1961e-09 | 5.0824e-09 | 1.4662e-10 | 6.7084e-09 | 5.2618e-09 | 2.5877e-10 | 7.1287e-10 | 3.0027e-10 | 1.5759e-11 | 312314.719
402338.344 | 4.2541e-09 | 5.0389e-09 | 1.4493e-10 | 6.6454e-09 | 5.2375e-09 | 2.6345e-10 | 7.0929e-10 | 3.0294e-10 | 1.6118e-11 | 312326.875
402350.531 | 4.1669e-09 | 5.0882e-09 | 1.444e-10 | 6.6239e-09 | 5.2611e-09 | 2.6158e-10 | 7.1991e-10 | 3.0062e-10 | 1.5875e-11 | 312339.062
402362.688 | 4.193e-09 | 5.1219e-09 | 1.4594e-10 | 6.6334e-09 | 5.2142e-09 | 2.6084e-10 | 7.1556e-10 | 3.0453e-10 | 1.6031e-11 | 312351.219
402374.844 | 4.2033e-09 | 5.1301e-09 | 1.4367e-10 | 6.6936e-09 | 5.2372e-09 | 2.6405e-10 | 7.2038e-10 | 3.0523e-10 | 1.6077e-11 | 312363.375
402387.031 | 4.2151e-09 | 5.0891e-09 | 1.4594e-10 | 6.6095e-09 | 5.2507e-09 | 2.6136e-10 | 7.1603e-10 | 3.0344e-10 | 1.6168e-11 | 312375.562
402399.188 | 4.2323e-09 | 5.0602e-09 | 1.4449e-10 | 6.7022e-09 | 5.2336e-09 | 2.5998e-10 | 7.1483e-10 | 3.0338e-10 | 1.6191e-11 | 312387.719
402411.344 | 4.1949e-09 | 5.0314e-09 | 1.4376e-10 | 6.6126e-09 | 5.257e-09 | 2.6143e-10 | 7.148e-10 | 2.998e-10 | 1.5751e-11 | 312399.875
402423.531 | 4.1974e-09 | 5.0458e-09 | 1.4457e-10 | 6.6328e-09 | 5.2833e-09 | 2.6263e-10 | 7.2538e-10 | 3.0419e-10 | 1.6089e-11 | 312412.062
402435.688 | 4.181e-09 | 5.0571e-09 | 1.4444e-10 | 6.6575e-09 | 5.2322e-09 | 2.6244e-10 | 7.2595e-10 | 3.0014e-10 | 1.5913e-11 | 312424.219
402447.844 | 4.2018e-09 | 5.1199e-09 | 1.4299e-10 | 6.6059e-09 | 5.2536e-09 | 2.5998e-10 | 7.2225e-10 | 3.0459e-10 | 1.5986e-11 | 312436.375
402460.031 | 4.1581e-09 | 5.0047e-09 | 1.4402e-10 | 6.6229e-09 | 5.1899e-09 | 2.6281e-10 | 7.1403e-10 | 3.0213e-10 | 1.6048e-11 | 312448.562
402472.188 | 4.2198e-09 | 5.061e-09 | 1.4312e-10 | 6.6156e-09 | 5.2078e-09 | 2.6251e-10 | 7.2097e-10 | 3.003e-10 | 1.6289e-11 | 312460.719
402484.375 | 4.2067e-09 | 5.0254e-09 | 1.4425e-10 | 6.6396e-09 | 5.2399e-09 | 2.5651e-10 | 7.1069e-10 | 3.0353e-10 | 1.6014e-11 | 312472.906
402496.531 | 4.1557e-09 | 5.0966e-09 | 1.4422e-10 | 6.6945e-09 | 5.213e-09 | 2.6093e-10 | 7.1656e-10 | 3.0226e-10 | 1.6139e-11 | 312485.062
402508.688 | 4.2398e-09 | 5.061e-09 | 1.4545e-10 | 6.6826e-09 | 5.2277e-09 | 2.6082e-10 | 7.1945e-10 | 3.0498e-10 | 1.6249e-11 | 312497.219
402520.875 | 4.2008e-09 | 5.0107e-09 | 1.4474e-10 | 6.6509e-09 | 5.2533e-09 | 2.6403e-10 | 7.232e-10 | 3.01e-10 | 1.5978e-11 | 312509.406
402533.031 | 4.231e-09 | 5.0444e-09 | 1.446e-10 | 6.6638e-09 | 5.1846e-09 | 2.6084e-10 | 7.1178e-10 | 3.007e-10 | 1.602e-11 | 312521.562
402545.188 | 4.1581e-09 | 5.0413e-09 | 1.4566e-10 | 6.6612e-09 | 5.2039e-09 | 2.6367e-10 | 7.1398e-10 | 3.018e-10 | 1.591e-11 | 312533.719
402557.375 | 4.1841e-09 | 5.0631e-09 | 1.4375e-10 | 6.6627e-09 | 5.2416e-09 | 2.602e-10 | 7.2147e-10 | 2.9919e-10 | 1.604e-11 | 312545.906
402569.531 | 4.194e-09 | 5.0591e-09 | 1.4222e-10 | 6.6486e-09 | 5.2619e-09 | 2.6341e-10 | 7.1823e-10 | 3.018e-10 | 1.5858e-11 | 312558.062
402581.688 | 4.2142e-09 | 5.0685e-09 | 1.4489e-10 | 6.6583e-09 | 5.2485e-09 | 2.6307e-10 | 7.2175e-10 | 3.0365e-10 | 1.5864e-11 | 312570.219
402593.875 | 4.1911e-09 | 5.0555e-09 | 1.4449e-10 | 6.6924e-09 | 5.221e-09 | 2.6272e-10 | 7.2331e-10 | 3.0031e-10 | 1.5917e-11 | 312582.406
402606.031 | 4.2146e-09 | 5.1009e-09 | 1.4535e-10 | 6.6915e-09 | 5.2393e-09 | 2.6477e-10 | 7.1935e-10 | 3.0372e-10 | 1.6203e-11 | 312594.562
402618.188 | 4.2413e-09 | 5.0658e-09 | 1.4457e-10 | 6.6621e-09 | 5.3039e-09 | 2.6359e-10 | 7.1626e-10 | 3.0482e-10 | 1.6043e-11 | 312606.719
402630.375 | 4.2074e-09 | 5.0665e-09 | 1.4545e-10 | 6.5779e-09 | 5.2608e-09 | 2.6414e-10 | 7.2291e-10 | 3.0177e-10 | 1.6027e-11 | 312618.906
402642.531 | 4.2212e-09 | 5.0261e-09 | 1.4301e-10 | 6.6448e-09 | 5.1909e-09 | 2.6296e-10 | 7.2187e-10 | 3.063e-10 | 1.596e-11 | 312631.062
402654.688 | 4.2031e-09 | 5.0843e-09 | 1.4576e-10 | 6.7138e-09 | 5.2454e-09 | 2.628e-10 | 7.1424e-10 | 3.0478e-10 | 1.5903e-11 | 312643.219
402666.875 | 4.1984e-09 | 5.0498e-09 | 1.4493e-10 | 6.689e-09 | 5.1811e-09 | 2.5991e-10 | 7.1803e-10 | 3.0123e-10 | 1.6055e-11 | 312655.406
402679.031 | 4.1794e-09 | 5.046e-09 | 1.4655e-10 | 6.6086e-09 | 5.1985e-09 | 2.6453e-10 | 7.0597e-10 | 3.0114e-10 | 1.5988e-11 | 312667.562
402691.188 | 4.1924e-09 | 5.0501e-09 | 1.4547e-10 | 6.5746e-09 | 5.2115e-09 | 2.6248e-10 | 7.1629e-10 | 3.0573e-10 | 1.5958e-11 | 312679.719
402703.375 | 4.1993e-09 | 5.0643e-09 | 1.4411e-10 | 6.6317e-09 | 5.2164e-09 | 2.6512e-10 | 7.186e-10 | 3.0148e-10 | 1.5934e-11 | 312691.906
402715.531 | 4.1608e-09 | 5.0827e-09 | 1.447e-10 | 6.6696e-09 | 5.1686e-09 | 2.6271e-10 | 7.1624e-10 | 3.021e-10 | 1.5965e-11 | 312704.062
402727.688 | 4.2027e-09 | 4.9996e-09 | 1.4562e-10 | 6.7206e-09 | 5.1616e-09 | 2.5962e-10 | 7.1424e-10 | 3.0069e-10 | 1.6071e-11 | 312716.219
402739.875 | 4.1578e-09 | 5.0634e-09 | 1.4364e-10 | 6.7269e-09 | 5.2688e-09 | 2.5981e-10 | 7.1817e-10 | 3.0377e-10 | 1.587e-11 | 312728.406
402752.031 | 4.1879e-09 | 5.066e-09 | 1.4464e-10 | 6.6025e-09 | 5.2412e-09 | 2.6459e-10 | 7.2055e-10 | 3.0395e-10 | 1.5944e-11 | 312740.562
402764.188 | 4.1735e-09 | 5.0457e-09 | 1.462e-10 | 6.6348e-09 | 5.2299e-09 | 2.5711e-10 | 7.2614e-10 | 3.0289e-10 | 1.6099e-11 | 312752.719
402776.375 | 4.1736e-09 | 5.0169e-09 | 1.4679e-10 | 6.6114e-09 | 5.2161e-09 | 2.6192e-10 | 7.1983e-10 | 3.0502e-10 | 1.5892e-11 | 312764.906
402788.531 | 4.1378e-09 | 5.0437e-09 | 1.4542e-10 | 6.5907e-09 | 5.2619e-09 | 2.599e-10 | 7.1744e-10 | 3.0148e-10 | 1.6014e-11 | 312777.062
402800.688 | 4.208e-09 | 4.9955e-09 | 1.4414e-10 | 6.6795e-09 | 5.2418e-09 | 2.6327e-10 | 7.1794e-10 | 3.0106e-10 | 1.6157e-11 | 312789.219
402812.875 | 4.2005e-09 | 5.0399e-09 | 1.4403e-10 | 6.7054e-09 | 5.2801e-09 | 2.632e-10 | 7.1098e-10 | 3.0349e-10 | 1.606e-11 | 312801.406
402825.031 | 4.1554e-09 | 5.0633e-09 | 1.4479e-10 | 6.5392e-09 | 5.2383e-09 | 2.63e-10 | 7.1747e-10 | 3.0047e-10 | 1.5897e-11 | 312813.562
402837.188 | 4.2104e-09 | 5.0412e-09 | 1.4276e-10 | 6.5594e-09 | 5.2343e-09 | 2.6113e-10 | 7.2106e-10 | 3.0306e-10 | 1.6043e-11 | 312825.719
402849.375 | 4.2344e-09 | 4.9871e-09 | 1.4491e-10 | 6.6631e-09 | 5.2422e-09 | 2.6196e-10 | 7.2099e-10 | 3.026e-10 | 1.5896e-11 | 312837.906
402861.531 | 4.2148e-09 | 5.0686e-09 | 1.438e-10 | 6.6416e-09 | 5.2561e-09 | 2.6341e-10 | 7.239e-10 | 3.0583e-10 | 1.6112e-11 | 312850.062
402873.719 | 4.2499e-09 | 5.1413e-09 | 1.4277e-10 | 6.6505e-09 | 5.2932e-09 | 2.6122e-10 | 7.0491e-10 | 3.0269e-10 | 1.5919e-11 | 312862.25
402885.875 | 4.1987e-09 | 5.0564e-09 | 1.4472e-10 | 6.7113e-09 | 5.1772e-09 | 2.5967e-10 | 7.154e-10 | 3.0376e-10 | 1.602e-11 | 312874.406
402898.031 | 4.1672e-09 | 5.0278e-09 | 1.4352e-10 | 6.6956e-09 | 5.2179e-09 | 2.6278e-10 | 7.2199e-10 | 3.0376e-10 | 1.6162e-11 | 312886.562
402910.219 | 4.1656e-09 | 5.0802e-09 | 1.4387e-10 | 6.6166e-09 | 5.2154e-09 | 2.6065e-10 | 7.1448e-10 | 3.039e-10 | 1.5986e-11 | 312898.75
402922.375 | 4.1917e-09 | 5.056e-09 | 1.4444e-10 | 6.6365e-09 | 5.2356e-09 | 2.594e-10 | 7.1565e-10 | 3.0196e-10 | 1.5856e-11 | 312910.906
402934.531 | 4.214e-09 | 5.0257e-09 | 1.4455e-10 | 6.6329e-09 | 5.2229e-09 | 2.6083e-10 | 7.2091e-10 | 3.0327e-10 | 1.6062e-11 | 312923.062
402946.719 | 4.195e-09 | 5.0121e-09 | 1.4358e-10 | 6.6285e-09 | 5.2611e-09 | 2.5974e-10 | 7.2407e-10 | 3.0322e-10 | 1.5843e-11 | 312935.25
402958.875 | 4.2304e-09 | 5.0593e-09 | 1.4381e-10 | 6.6554e-09 | 5.207e-09 | 2.6023e-10 | 7.172e-10 | 3.0411e-10 | 1.5878e-11 | 312947.406
402971.031 | 4.1575e-09 | 5.065e-09 | 1.4402e-10 | 6.6214e-09 | 5.1869e-09 | 2.5772e-10 | 7.2403e-10 | 3.0538e-10 | 1.6003e-11 | 312959.562
402983.219 | 4.1907e-09 | 5.0534e-09 | 1.4468e-10 | 6.5944e-09 | 5.2052e-09 | 2.5967e-10 | 7.1014e-10 | 2.9999e-10 | 1.6054e-11 | 312971.75
402995.375 | 4.1463e-09 | 5.0895e-09 | 1.4542e-10 | 6.7141e-09 | 5.2499e-09 | 2.5972e-10 | 7.1126e-10 | 3.0146e-10 | 1.5849e-11 | 312983.906
403007.531 | 4.1739e-09 | 5.0393e-09 | 1.4636e-10 | 6.6324e-09 | 5.2391e-09 | 2.5983e-10 | 7.1248e-10 | 3.0279e-10 | 1.6076e-11 | 312996.062
403019.719 | 4.1665e-09 | 5.016e-09 | 1.4479e-10 | 6.7203e-09 | 5.2292e-09 | 2.5764e-10 | 7.0812e-10 | 2.9994e-10 | 1.5992e-11 | 313008.25
403031.875 | 4.1629e-09 | 4.9992e-09 | 1.4476e-10 | 6.663e-09 | 5.2429e-09 | 2.5995e-10 | 7.1616e-10 | 3e-10 | 1.6066e-11 | 313020.406
403044.031 | 4.1508e-09 | 4.9704e-09 | 1.4323e-10 | 6.6394e-09 | 5.2391e-09 | 2.5901e-10 | 7.1356e-10 | 3.0718e-10 | 1.6049e-11 | 313032.562
403056.219 | 4.1846e-09 | 5.0237e-09 | 1.4526e-10 | 6.6759e-09 | 5.2475e-09 | 2.6091e-10 | 7.1331e-10 | 3.0111e-10 | 1.6088e-11 | 313044.75
403068.375 | 4.2072e-09 | 5.0078e-09 | 1.4514e-10 | 6.6609e-09 | 5.2344e-09 | 2.6307e-10 | 7.1669e-10 | 3.0273e-10 | 1.5924e-11 | 313056.906
403080.531 | 4.1541e-09 | 5.0675e-09 | 1.4391e-10 | 6.7696e-09 | 5.2515e-09 | 2.6149e-10 | 7.2238e-10 | 3.0095e-10 | 1.6128e-11 | 313069.062
403092.719 | 4.1728e-09 | 5.0937e-09 | 1.4422e-10 | 6.7078e-09 | 5.2676e-09 | 2.6077e-10 | 7.1405e-10 | 3.0239e-10 | 1.5745e-11 | 313081.25
403104.875 | 4.1801e-09 | 5.0385e-09 | 1.4497e-10 | 6.7104e-09 | 5.1822e-09 | 2.602e-10 | 7.2554e-10 | 3.0376e-10 | 1.6091e-11 | 313093.406
403117.031 | 4.1689e-09 | 5.0563e-09 | 1.4545e-10 | 6.6308e-09 | 5.197e-09 | 2.6426e-10 | 7.1478e-10 | 2.9754e-10 | 1.6065e-11 | 313105.562
403129.219 | 4.2356e-09 | 5.0793e-09 | 1.4425e-10 | 6.7095e-09 | 5.2742e-09 | 2.6241e-10 | 7.1559e-10 | 3.0389e-10 | 1.5995e-11 | 313117.75
403141.375 | 4.1494e-09 | 5.0037e-09 | 1.4377e-10 | 6.7086e-09 | 5.2158e-09 | 2.6314e-10 | 7.1761e-10 | 3.0311e-10 | 1.6237e-11 | 313129.906
403153.531 | 4.2236e-09 | 5.0771e-09 | 1.4618e-10 | 6.6946e-09 | 5.2421e-09 | 2.6135e-10 | 7.2029e-10 | 3.03e-10 | 1.6204e-11 | 313142.062
403165.719 | 4.2535e-09 | 5.0556e-09 | 1.4399e-10 | 6.6685e-09 | 5.269e-09 | 2.6303e-10 | 7.1603e-10 | 3.0453e-10 | 1.6174e-11 | 313154.25
403177.875 | 4.223e-09 | 4.9576e-09 | 1.4639e-10 | 6.6937e-09 | 5.1789e-09 | 2.6163e-10 | 7.0979e-10 | 3.0422e-10 | 1.5982e-11 | 313166.406
403190.031 | 4.1867e-09 | 5.0462e-09 | 1.4507e-10 | 6.7002e-09 | 5.2697e-09 | 2.6458e-10 | 7.2013e-10 | 3.0351e-10 | 1.5865e-11 | 313178.562
403202.219 | 4.1922e-09 | 5.0536e-09 | 1.4532e-10 | 6.6874e-09 | 5.2415e-09 | 2.6138e-10 | 7.1911e-10 | 3.0229e-10 | 1.6054e-11 | 313190.75
403214.375 | 4.2357e-09 | 5.0556e-09 | 1.4489e-10 | 6.7158e-09 | 5.2915e-09 | 2.6219e-10 | 7.217e-10 | 3.044e-10 | 1.6074e-11 | 313202.906
403226.563 | 4.2073e-09 | 5.0844e-09 | 1.4496e-10 | 6.6956e-09 | 5.2484e-09 | 2.6091e-10 | 7.1998e-10 | 3.0288e-10 | 1.6064e-11 | 313215.094
403238.719 | 4.1943e-09 | 5.0617e-09 | 1.4434e-10 | 6.6261e-09 | 5.2234e-09 | 2.6204e-10 | 7.1572e-10 | 2.9858e-10 | 1.58e-11 | 313227.25
403250.875 | 4.2057e-09 | 5.0457e-09 | 1.4519e-10 | 6.6563e-09 | 5.2232e-09 | 2.615e-10 | 7.254e-10 | 3.0527e-10 | 1.6197e-11 | 313239.406
403263.063 | 4.1824e-09 | 5.0831e-09 | 1.4556e-10 | 6.6678e-09 | 5.2641e-09 | 2.6272e-10 | 7.2147e-10 | 3.0242e-10 | 1.5971e-11 | 313251.594
403275.219 | 4.2294e-09 | 5.0117e-09 | 1.4462e-10 | 6.6339e-09 | 5.2424e-09 | 2.6299e-10 | 7.1821e-10 | 3.0534e-10 | 1.6012e-11 | 313263.75
403287.375 | 4.216e-09 | 5.1083e-09 | 1.4552e-10 | 6.6989e-09 | 5.2155e-09 | 2.6335e-10 | 7.2579e-10 | 3.0821e-10 | 1.6267e-11 | 313275.906
403299.563 | 4.1962e-09 | 5.0798e-09 | 1.4396e-10 | 6.7449e-09 | 5.2592e-09 | 2.6161e-10 | 7.1274e-10 | 3.0346e-10 | 1.6056e-11 | 313288.094
403311.719 | 4.2789e-09 | 4.9799e-09 | 1.4441e-10 | 6.7085e-09 | 5.2308e-09 | 2.6385e-10 | 7.1458e-10 | 3.0294e-10 | 1.5842e-11 | 313300.25
403323.875 | 4.2028e-09 | 5.0556e-09 | 1.4303e-10 | 6.7091e-09 | 5.232e-09 | 2.6264e-10 | 7.2245e-10 | 3.0042e-10 | 1.5932e-11 | 313312.406
403336.063 | 4.2223e-09 | 5.0068e-09 | 1.4523e-10 | 6.7329e-09 | 5.1954e-09 | 2.6212e-10 | 7.2231e-10 | 3.0074e-10 | 1.5888e-11 | 313324.594
403348.219 | 4.2095e-09 | 5.0276e-09 | 1.4498e-10 | 6.5495e-09 | 5.2623e-09 | 2.6136e-10 | 7.164e-10 | 3.012e-10 | 1.5891e-11 | 313336.75
403360.375 | 4.187e-09 | 5.0092e-09 | 1.4368e-10 | 6.6061e-09 | 5.2122e-09 | 2.5893e-10 | 7.178e-10 | 3.0061e-10 | 1.6062e-11 | 313348.906
403372.563 | 4.1845e-09 | 4.9975e-09 | 1.4404e-10 | 6.6032e-09 | 5.1921e-09 | 2.6274e-10 | 7.2096e-10 | 3.0181e-10 | 1.5932e-11 | 313361.094
403384.719 | 4.186e-09 | 5.0648e-09 | 1.4491e-10 | 6.6901e-09 | 5.2186e-09 | 2.6077e-10 | 7.0951e-10 | 3.0267e-10 | 1.6147e-11 | 313373.25
403396.875 | 4.2127e-09 | 5.0332e-09 | 1.4458e-10 | 6.6185e-09 | 5.2587e-09 | 2.5999e-10 | 7.2024e-10 | 3.0004e-10 | 1.6006e-11 | 313385.406
403409.063 | 4.2118e-09 | 5.0314e-09 | 1.4418e-10 | 6.6804e-09 | 5.2212e-09 | 2.6267e-10 | 7.1421e-10 | 3.0065e-10 | 1.5845e-11 | 313397.594
403421.219 | 4.1985e-09 | 5.0157e-09 | 1.4291e-10 | 6.6561e-09 | 5.1491e-09 | 2.6002e-10 | 7.1885e-10 | 3.0049e-10 | 1.6235e-11 | 313409.75
403433.375 | 4.1468e-09 | 5.0188e-09 | 1.435e-10 | 6.6248e-09 | 5.1602e-09 | 2.5968e-10 | 7.181e-10 | 2.959e-10 | 1.6113e-11 | 313421.906
403445.563 | 4.16e-09 | 4.9882e-09 | 1.4241e-10 | 6.595e-09 | 5.1704e-09 | 2.5779e-10 | 7.1522e-10 | 3.0065e-10 | 1.5904e-11 | 313434.094
403457.719 | 4.148e-09 | 4.9975e-09 | 1.448e-10 | 6.6072e-09 | 5.1919e-09 | 2.5719e-10 | 7.1033e-10 | 3.0127e-10 | 1.5703e-11 | 313446.25
403469.875 | 4.1787e-09 | 4.9445e-09 | 1.4319e-10 | 6.5819e-09 | 5.2336e-09 | 2.6067e-10 | 7.1103e-10 | 2.9981e-10 | 1.591e-11 | 313458.406
403482.063 | 4.0942e-09 | 4.9453e-09 | 1.4409e-10 | 6.6519e-09 | 5.2094e-09 | 2.6187e-10 | 7.1003e-10 | 3.0279e-10 | 1.5878e-11 | 313470.594
403494.219 | 4.1271e-09 | 4.9801e-09 | 1.4395e-10 | 6.6794e-09 | 5.1488e-09 | 2.5742e-10 | 7.0428e-10 | 3.0446e-10 | 1.5658e-11 | 313482.75
403506.375 | 4.1137e-09 | 4.9909e-09 | 1.4281e-10 | 6.6593e-09 | 5.1746e-09 | 2.607e-10 | 7.204e-10 | 2.9759e-10 | 1.5707e-11 | 313494.906
403518.563 | 4.1714e-09 | 5.0029e-09 | 1.4288e-10 | 6.6183e-09 | 5.2343e-09 | 2.563e-10 | 7.1538e-10 | 2.9878e-10 | 1.5969e-11 | 313507.094
403530.719 | 4.1684e-09 | 5.0026e-09 | 1.422e-10 | 6.63e-09 | 5.1629e-09 | 2.5712e-10 | 7.1737e-10 | 2.9828e-10 | 1.5988e-11 | 313519.25
403542.875 | 4.1714e-09 | 4.9235e-09 | 1.4198e-10 | 6.6773e-09 | 5.13e-09 | 2.5816e-10 | 7.0911e-10 | 3.0018e-10 | 1.599e-11 | 313531.406
403555.063 | 4.1346e-09 | 4.9761e-09 | 1.4397e-10 | 6.6522e-09 | 5.1959e-09 | 2.5696e-10 | 7.1491e-10 | 3.0134e-10 | 1.5711e-11 | 313543.594
403567.219 | 4.1543e-09 | 4.9557e-09 | 1.4264e-10 | 6.6814e-09 | 5.1526e-09 | 2.5842e-10 | 7.0435e-10 | 2.9749e-10 | 1.5793e-11 | 313555.75
403579.375 | 4.2007e-09 | 4.9797e-09 | 1.4474e-10 | 6.5647e-09 | 5.1592e-09 | 2.5504e-10 | 7.1623e-10 | 2.9822e-10 | 1.5878e-11 | 313567.906
403591.563 | 4.2113e-09 | 5.0069e-09 | 1.4377e-10 | 6.6294e-09 | 5.1414e-09 | 2.6124e-10 | 7.1445e-10 | 3.0044e-10 | 1.5572e-11 | 313580.094
403603.719 | 4.1634e-09 | 4.9934e-09 | 1.4188e-10 | 6.5459e-09 | 5.1398e-09 | 2.5681e-10 | 7.0725e-10 | 3.0212e-10 | 1.5805e-11 | 313592.25
403615.906 | 4.132e-09 | 4.9977e-09 | 1.4409e-10 | 6.6369e-09 | 5.1713e-09 | 2.5664e-10 | 7.1012e-10 | 3.0148e-10 | 1.5861e-11 | 313604.437
403628.063 | 4.1457e-09 | 4.9786e-09 | 1.4387e-10 | 6.6099e-09 | 5.2092e-09 | 2.573e-10 | 7.1165e-10 | 3.0285e-10 | 1.6094e-11 | 313616.594
403640.219 | 4.1389e-09 | 4.9777e-09 | 1.4417e-10 | 6.6295e-09 | 5.1378e-09 | 2.6027e-10 | 7.0931e-10 | 3.0355e-10 | 1.5959e-11 | 313628.75
403652.406 | 4.2106e-09 | 4.984e-09 | 1.4307e-10 | 6.5875e-09 | 5.1464e-09 | 2.5824e-10 | 7.096e-10 | 3.0374e-10 | 1.5697e-11 | 313640.937
403664.563 | 4.1263e-09 | 4.972e-09 | 1.433e-10 | 6.6485e-09 | 5.1455e-09 | 2.5921e-10 | 7.1931e-10 | 3.0174e-10 | 1.548e-11 | 313653.094
403676.719 | 4.187e-09 | 4.972e-09 | 1.4539e-10 | 6.6767e-09 | 5.1745e-09 | 2.581e-10 | 7.1598e-10 | 3.0018e-10 | 1.5733e-11 | 313665.25
403688.906 | 4.1826e-09 | 4.9983e-09 | 1.4308e-10 | 6.6073e-09 | 5.1762e-09 | 2.573e-10 | 7.1227e-10 | 3.0148e-10 | 1.5903e-11 | 313677.437
403701.063 | 4.1794e-09 | 5.007e-09 | 1.4307e-10 | 6.5923e-09 | 5.1795e-09 | 2.581e-10 | 7.0993e-10 | 2.9705e-10 | 1.5722e-11 | 313689.594
403713.219 | 4.1808e-09 | 4.9945e-09 | 1.4436e-10 | 6.6838e-09 | 5.1984e-09 | 2.604e-10 | 7.1748e-10 | 3.0253e-10 | 1.5902e-11 | 313701.75
403725.406 | 4.1504e-09 | 4.9804e-09 | 1.4387e-10 | 6.618e-09 | 5.2248e-09 | 2.5947e-10 | 7.0588e-10 | 2.984e-10 | 1.5811e-11 | 313713.937
403737.563 | 4.124e-09 | 4.9758e-09 | 1.4211e-10 | 6.5954e-09 | 5.124e-09 | 2.6025e-10 | 7.1931e-10 | 3.0447e-10 | 1.572e-11 | 313726.094
403749.719 | 4.126e-09 | 4.9657e-09 | 1.4336e-10 | 6.6497e-09 | 5.2079e-09 | 2.5667e-10 | 7.0308e-10 | 3.0367e-10 | 1.5686e-11 | 313738.25
403761.906 | 4.1785e-09 | 5.004e-09 | 1.4333e-10 | 6.637e-09 | 5.1397e-09 | 2.5733e-10 | 7.0626e-10 | 2.9858e-10 | 1.5955e-11 | 313750.437
403774.063 | 4.1473e-09 | 4.9868e-09 | 1.4456e-10 | 6.5962e-09 | 5.1351e-09 | 2.5883e-10 | 7.1359e-10 | 3.002e-10 | 1.5967e-11 | 313762.594
403786.219 | 4.1656e-09 | 4.9414e-09 | 1.4348e-10 | 6.7275e-09 | 5.1708e-09 | 2.5885e-10 | 7.1985e-10 | 3.0059e-10 | 1.5859e-11 | 313774.75
403798.406 | 4.2051e-09 | 5.0534e-09 | 1.4276e-10 | 6.6638e-09 | 5.2066e-09 | 2.6288e-10 | 7.0548e-10 | 2.9923e-10 | 1.548e-11 | 313786.937
403810.563 | 4.1887e-09 | 4.9902e-09 | 1.4281e-10 | 6.6287e-09 | 5.1494e-09 | 2.5739e-10 | 7.0928e-10 | 2.9983e-10 | 1.5967e-11 | 313799.094
403822.719 | 4.2288e-09 | 4.9719e-09 | 1.4497e-10 | 6.5724e-09 | 5.1315e-09 | 2.5711e-10 | 7.0887e-10 | 2.9642e-10 | 1.5921e-11 | 313811.25
403834.906 | 4.1416e-09 | 4.9677e-09 | 1.4244e-10 | 6.5508e-09 | 5.158e-09 | 2.5743e-10 | 7.0273e-10 | 2.9807e-10 | 1.5875e-11 | 313823.437
403847.063 | 4.1791e-09 | 4.9562e-09 | 1.4188e-10 | 6.6143e-09 | 5.1744e-09 | 2.5837e-10 | 7.1131e-10 | 3.0139e-10 | 1.5809e-11 | 313835.594
403859.219 | 4.1318e-09 | 4.9552e-09 | 1.4305e-10 | 6.71e-09 | 5.1852e-09 | 2.573e-10 | 7.078e-10 | 3.0103e-10 | 1.5609e-11 | 313847.75
403871.406 | 4.1572e-09 | 4.9878e-09 | 1.4357e-10 | 6.5141e-09 | 5.1209e-09 | 2.5916e-10 | 7.0787e-10 | 2.9782e-10 | 1.5913e-11 | 313859.937
403883.563 | 4.1538e-09 | 4.964e-09 | 1.443e-10 | 6.6874e-09 | 5.1609e-09 | 2.5754e-10 | 7.0491e-10 | 3.0008e-10 | 1.572e-11 | 313872.094
403895.719 | 4.1448e-09 | 4.9616e-09 | 1.4342e-10 | 6.5705e-09 | 5.1115e-09 | 2.6034e-10 | 7.0974e-10 | 2.9838e-10 | 1.5711e-11 | 313884.25
403907.906 | 4.1829e-09 | 4.9852e-09 | 1.4149e-10 | 6.6707e-09 | 5.146e-09 | 2.5765e-10 | 7.1004e-10 | 2.9651e-10 | 1.6075e-11 | 313896.437
403920.063 | 4.1645e-09 | 4.9656e-09 | 1.4195e-10 | 6.6232e-09 | 5.1979e-09 | 2.5812e-10 | 7.088e-10 | 2.9902e-10 | 1.5835e-11 | 313908.594
403932.219 | 4.1253e-09 | 4.9548e-09 | 1.4281e-10 | 6.605e-09 | 5.1883e-09 | 2.5628e-10 | 7.1386e-10 | 3.0054e-10 | 1.5887e-11 | 313920.75
403944.406 | 4.1469e-09 | 4.9453e-09 | 1.4154e-10 | 6.5579e-09 | 5.1777e-09 | 2.5691e-10 | 7.0479e-10 | 2.9885e-10 | 1.5731e-11 | 313932.937
403956.563 | 4.1384e-09 | 4.9472e-09 | 1.4311e-10 | 6.5624e-09 | 5.1502e-09 | 2.5573e-10 | 7.0431e-10 | 2.988e-10 | 1.5873e-11 | 313945.094
403968.719 | 4.1695e-09 | 5.0107e-09 | 1.4206e-10 | 6.6351e-09 | 5.1491e-09 | 2.6092e-10 | 7.1454e-10 | 3.0067e-10 | 1.591e-11 | 313957.25
403980.906 | 4.1778e-09 | 4.9641e-09 | 1.4383e-10 | 6.6608e-09 | 5.1571e-09 | 2.6164e-10 | 7.0935e-10 | 3.0067e-10 | 1.5819e-11 | 313969.437
403993.063 | 4.1242e-09 | 5.0097e-09 | 1.4466e-10 | 6.6167e-09 | 5.1754e-09 | 2.5959e-10 | 7.1806e-10 | 2.9925e-10 | 1.5853e-11 | 313981.594
404005.25 | 4.1412e-09 | 4.9421e-09 | 1.4107e-10 | 6.5661e-09 | 5.1482e-09 | 2.5819e-10 | 7.1609e-10 | 2.9644e-10 | 1.5956e-11 | 313993.781
404017.406 | 4.1272e-09 | 4.9662e-09 | 1.4327e-10 | 6.61e-09 | 5.1099e-09 | 2.5806e-10 | 7.1391e-10 | 3.0422e-10 | 1.573e-11 | 314005.937
404029.563 | 4.1333e-09 | 4.9333e-09 | 1.4339e-10 | 6.5832e-09 | 5.1814e-09 | 2.5786e-10 | 7.115e-10 | 2.9869e-10 | 1.593e-11 | 314018.094
404041.75 | 4.1392e-09 | 4.95e-09 | 1.4312e-10 | 6.636e-09 | 5.1981e-09 | 2.5532e-10 | 7.0836e-10 | 2.997e-10 | 1.5734e-11 | 314030.281
404053.906 | 4.1421e-09 | 4.9967e-09 | 1.4207e-10 | 6.6289e-09 | 5.1292e-09 | 2.594e-10 | 7.0934e-10 | 2.9788e-10 | 1.5875e-11 | 314042.437
404066.063 | 4.1424e-09 | 4.9264e-09 | 1.4412e-10 | 6.6066e-09 | 5.1306e-09 | 2.6013e-10 | 7.1467e-10 | 3.007e-10 | 1.5725e-11 | 314054.594
404078.25 | 4.1632e-09 | 4.98e-09 | 1.4316e-10 | 6.5714e-09 | 5.1151e-09 | 2.5714e-10 | 7.1382e-10 | 2.9694e-10 | 1.5867e-11 | 314066.781
404090.406 | 4.0993e-09 | 4.9998e-09 | 1.4087e-10 | 6.6352e-09 | 5.1765e-09 | 2.5879e-10 | 7.0973e-10 | 3.007e-10 | 1.5775e-11 | 314078.937
404102.563 | 4.1782e-09 | 4.9706e-09 | 1.4255e-10 | 6.6508e-09 | 5.1209e-09 | 2.5857e-10 | 7.0884e-10 | 3.0092e-10 | 1.5703e-11 | 314091.094
404114.75 | 4.1448e-09 | 4.9538e-09 | 1.4223e-10 | 6.5753e-09 | 5.1472e-09 | 2.6055e-10 | 7.0769e-10 | 2.9807e-10 | 1.5915e-11 | 314103.281
404126.906 | 4.1089e-09 | 4.9504e-09 | 1.4368e-10 | 6.5513e-09 | 5.1966e-09 | 2.605e-10 | 7.111e-10 | 3.0229e-10 | 1.5938e-11 | 314115.437
404139.063 | 4.1462e-09 | 4.9484e-09 | 1.4248e-10 | 6.6044e-09 | 5.1543e-09 | 2.5704e-10 | 7.1515e-10 | 2.9991e-10 | 1.5879e-11 | 314127.594
404151.25 | 4.1602e-09 | 4.9592e-09 | 1.4368e-10 | 6.7099e-09 | 5.1706e-09 | 2.5931e-10 | 7.1425e-10 | 3.0072e-10 | 1.5837e-11 | 314139.781
404163.406 | 4.1155e-09 | 4.9572e-09 | 1.4478e-10 | 6.6597e-09 | 5.1445e-09 | 2.5504e-10 | 7.1212e-10 | 3.03e-10 | 1.5787e-11 | 314151.937
404175.563 | 4.1579e-09 | 4.9392e-09 | 1.4435e-10 | 6.6126e-09 | 5.1786e-09 | 2.5876e-10 | 7.0228e-10 | 2.9978e-10 | 1.6007e-11 | 314164.094
404187.75 | 4.1164e-09 | 5.0126e-09 | 1.4382e-10 | 6.6414e-09 | 5.1468e-09 | 2.5842e-10 | 7.1209e-10 | 3e-10 | 1.5907e-11 | 314176.281
404199.906 | 4.1625e-09 | 5.0134e-09 | 1.4196e-10 | 6.699e-09 | 5.2194e-09 | 2.5935e-10 | 7.2088e-10 | 3.0478e-10 | 1.5829e-11 | 314188.437
404212.063 | 4.1812e-09 | 5.0146e-09 | 1.4359e-10 | 6.6068e-09 | 5.172e-09 | 2.6109e-10 | 7.1565e-10 | 3.0356e-10 | 1.6019e-11 | 314200.594
404224.25 | 4.1798e-09 | 4.9566e-09 | 1.4299e-10 | 6.6592e-09 | 5.1532e-09 | 2.5885e-10 | 7.1827e-10 | 2.9972e-10 | 1.5904e-11 | 314212.781
404236.406 | 4.1335e-09 | 4.9691e-09 | 1.4554e-10 | 6.7065e-09 | 5.1884e-09 | 2.5864e-10 | 7.1471e-10 | 3.0165e-10 | 1.577e-11 | 314224.937
404248.563 | 4.1771e-09 | 4.9834e-09 | 1.45e-10 | 6.7584e-09 | 5.2023e-09 | 2.5861e-10 | 7.2103e-10 | 3.0475e-10 | 1.5781e-11 | 314237.094
404260.75 | 4.169e-09 | 4.9661e-09 | 1.4503e-10 | 6.6732e-09 | 5.1897e-09 | 2.6035e-10 | 7.2182e-10 | 3.0452e-10 | 1.6066e-11 | 314249.281
404272.906 | 4.1557e-09 | 5.0084e-09 | 1.45e-10 | 6.7429e-09 | 5.2716e-09 | 2.6131e-10 | 7.1706e-10 | 3.0172e-10 | 1.5778e-11 | 314261.437
404285.063 | 4.1463e-09 | 4.9661e-09 | 1.4368e-10 | 6.6661e-09 | 5.114e-09 | 2.6104e-10 | 7.2246e-10 | 3.022e-10 | 1.5957e-11 | 314273.594
404297.25 | 4.1769e-09 | 4.99e-09 | 1.4535e-10 | 6.728e-09 | 5.1818e-09 | 2.5933e-10 | 7.253e-10 | 3.0368e-10 | 1.5975e-11 | 314285.781
404309.406 | 4.1559e-09 | 5.0395e-09 | 1.4581e-10 | 6.6821e-09 | 5.2031e-09 | 2.6079e-10 | 7.2327e-10 | 3.0344e-10 | 1.5802e-11 | 314297.937
404321.563 | 4.1886e-09 | 5.0325e-09 | 1.4424e-10 | 6.676e-09 | 5.2183e-09 | 2.621e-10 | 7.2632e-10 | 3.0507e-10 | 1.6193e-11 | 314310.094
404333.75 | 4.1957e-09 | 4.93e-09 | 1.4462e-10 | 6.6752e-09 | 5.2158e-09 | 2.5815e-10 | 7.2079e-10 | 3.0686e-10 | 1.5958e-11 | 314322.281
404345.906 | 4.1986e-09 | 4.9733e-09 | 1.4438e-10 | 6.7086e-09 | 5.2331e-09 | 2.6061e-10 | 7.221e-10 | 3.0368e-10 | 1.5949e-11 | 314334.437
404358.063 | 4.1368e-09 | 4.9939e-09 | 1.447e-10 | 6.6489e-09 | 5.2282e-09 | 2.6156e-10 | 7.2738e-10 | 3.0398e-10 | 1.5814e-11 | 314346.594
404370.25 | 4.1785e-09 | 5.0249e-09 | 1.4533e-10 | 6.6397e-09 | 5.2664e-09 | 2.5915e-10 | 7.2475e-10 | 3.0549e-10 | 1.6017e-11 | 314358.781
404382.406 | 4.1427e-09 | 4.9995e-09 | 1.4554e-10 | 6.7312e-09 | 5.2415e-09 | 2.6193e-10 | 7.1671e-10 | 3.0476e-10 | 1.6086e-11 | 314370.937
404394.594 | 4.1375e-09 | 4.9822e-09 | 1.4539e-10 | 6.5938e-09 | 5.1965e-09 | 2.6202e-10 | 7.2218e-10 | 2.9988e-10 | 1.5968e-11 | 314383.125
404406.75 | 4.1956e-09 | 5.0198e-09 | 1.4426e-10 | 6.7122e-09 | 5.1605e-09 | 2.6067e-10 | 7.1958e-10 | 3.0225e-10 | 1.6148e-11 | 314395.281
404418.906 | 4.1573e-09 | 5.0195e-09 | 1.4406e-10 | 6.6975e-09 | 5.2508e-09 | 2.6045e-10 | 7.0987e-10 | 3.0052e-10 | 1.5924e-11 | 314407.437
404431.094 | 4.1633e-09 | 4.9878e-09 | 1.4378e-10 | 6.6607e-09 | 5.1412e-09 | 2.6113e-10 | 7.2181e-10 | 3.0209e-10 | 1.6079e-11 | 314419.625
404443.25 | 4.1719e-09 | 4.9616e-09 | 1.4545e-10 | 6.7015e-09 | 5.2177e-09 | 2.6143e-10 | 7.1945e-10 | 3.0331e-10 | 1.5857e-11 | 314431.781
404455.406 | 4.1295e-09 | 4.9709e-09 | 1.4435e-10 | 6.661e-09 | 5.2112e-09 | 2.5842e-10 | 7.1664e-10 | 3.0156e-10 | 1.6014e-11 | 314443.937
404467.594 | 4.1548e-09 | 5.0409e-09 | 1.4542e-10 | 6.6993e-09 | 5.1704e-09 | 2.5977e-10 | 7.1614e-10 | 3.0618e-10 | 1.594e-11 | 314456.125
404479.75 | 4.184e-09 | 4.9524e-09 | 1.4484e-10 | 6.5977e-09 | 5.1908e-09 | 2.6197e-10 | 7.1506e-10 | 3.045e-10 | 1.5915e-11 | 314468.281
404491.906 | 4.08e-09 | 5.0309e-09 | 1.4482e-10 | 6.6249e-09 | 5.2284e-09 | 2.5875e-10 | 7.0946e-10 | 3.0381e-10 | 1.5866e-11 | 314480.437
404504.094 | 4.1417e-09 | 5.0087e-09 | 1.448e-10 | 6.6901e-09 | 5.1935e-09 | 2.5721e-10 | 7.2239e-10 | 3.0214e-10 | 1.5942e-11 | 314492.625
404516.25 | 4.1739e-09 | 4.9898e-09 | 1.4543e-10 | 6.6256e-09 | 5.1737e-09 | 2.6015e-10 | 7.2035e-10 | 3.0332e-10 | 1.5963e-11 | 314504.781
404528.406 | 4.1417e-09 | 4.93e-09 | 1.4532e-10 | 6.6895e-09 | 5.2451e-09 | 2.6062e-10 | 7.1656e-10 | 3.0194e-10 | 1.6066e-11 | 314516.937
404540.594 | 4.1549e-09 | 5.0428e-09 | 1.4627e-10 | 6.7559e-09 | 5.1935e-09 | 2.6129e-10 | 7.2059e-10 | 3.0258e-10 | 1.5985e-11 | 314529.125
404552.75 | 4.2087e-09 | 4.9347e-09 | 1.4562e-10 | 6.696e-09 | 5.2156e-09 | 2.6133e-10 | 7.1825e-10 | 3.0193e-10 | 1.5941e-11 | 314541.281
404564.906 | 4.1916e-09 | 5.0576e-09 | 1.447e-10 | 6.707e-09 | 5.2218e-09 | 2.6103e-10 | 7.1744e-10 | 3.0745e-10 | 1.5974e-11 | 314553.437
404577.094 | 4.1519e-09 | 5.0344e-09 | 1.4641e-10 | 6.7078e-09 | 5.1596e-09 | 2.589e-10 | 7.204e-10 | 3.0423e-10 | 1.5939e-11 | 314565.625
404589.25 | 4.201e-09 | 4.9977e-09 | 1.4646e-10 | 6.65e-09 | 5.2283e-09 | 2.6126e-10 | 7.1987e-10 | 3.0187e-10 | 1.607e-11 | 314577.781
404601.406 | 4.1756e-09 | 4.9589e-09 | 1.4378e-10 | 6.7332e-09 | 5.2716e-09 | 2.5842e-10 | 7.2937e-10 | 3.0757e-10 | 1.618e-11 | 314589.937
404613.594 | 4.1432e-09 | 4.9872e-09 | 1.4456e-10 | 6.6983e-09 | 5.1961e-09 | 2.591e-10 | 7.1609e-10 | 3.0371e-10 | 1.5782e-11 | 314602.125
404625.75 | 4.1274e-09 | 4.9478e-09 | 1.4361e-10 | 6.7159e-09 | 5.1818e-09 | 2.5998e-10 | 7.2055e-10 | 3.0802e-10 | 1.5919e-11 | 314614.281
404637.906 | 4.1502e-09 | 5.0049e-09 | 1.4495e-10 | 6.6833e-09 | 5.1907e-09 | 2.5886e-10 | 7.251e-10 | 3.0499e-10 | 1.5864e-11 | 314626.437
404650.094 | 4.2076e-09 | 5.0388e-09 | 1.4538e-10 | 6.6779e-09 | 5.2076e-09 | 2.5938e-10 | 7.2229e-10 | 3.0172e-10 | 1.5622e-11 | 314638.625
404662.25 | 4.1213e-09 | 4.9855e-09 | 1.4522e-10 | 6.7014e-09 | 5.2036e-09 | 2.6191e-10 | 7.2309e-10 | 3.0366e-10 | 1.5512e-11 | 314650.781
404674.406 | 4.2047e-09 | 5.013e-09 | 1.4143e-10 | 6.6398e-09 | 5.16e-09 | 2.5918e-10 | 7.1204e-10 | 3.0125e-10 | 1.589e-11 | 314662.937
404686.594 | 4.1379e-09 | 4.9818e-09 | 1.4425e-10 | 6.7047e-09 | 5.2099e-09 | 2.5955e-10 | 7.1728e-10 | 3.0313e-10 | 1.5919e-11 | 314675.125
404698.75 | 4.2016e-09 | 5.0114e-09 | 1.4449e-10 | 6.6395e-09 | 5.197e-09 | 2.5938e-10 | 7.1093e-10 | 3.0174e-10 | 1.5775e-11 | 314687.281
404710.906 | 4.1917e-09 | 4.9913e-09 | 1.4354e-10 | 6.6871e-09 | 5.1734e-09 | 2.5985e-10 | 7.154e-10 | 3.0479e-10 | 1.6014e-11 | 314699.437
404723.094 | 4.1878e-09 | 5.0528e-09 | 1.4442e-10 | 6.6868e-09 | 5.2158e-09 | 2.6068e-10 | 7.2526e-10 | 3.0731e-10 | 1.5723e-11 | 314711.625
404735.25 | 4.1747e-09 | 5.0031e-09 | 1.4379e-10 | 6.6604e-09 | 5.1842e-09 | 2.5887e-10 | 7.1915e-10 | 3.0315e-10 | 1.6052e-11 | 314723.781
404747.438 | 4.1597e-09 | 4.9957e-09 | 1.4448e-10 | 6.6457e-09 | 5.2011e-09 | 2.5751e-10 | 7.1859e-10 | 3.0061e-10 | 1.5767e-11 | 314735.969
404759.594 | 4.1527e-09 | 4.9891e-09 | 1.4311e-10 | 6.5985e-09 | 5.1361e-09 | 2.587e-10 | 7.1015e-10 | 3.0542e-10 | 1.5986e-11 | 314748.125
404771.75 | 4.1686e-09 | 4.9321e-09 | 1.4341e-10 | 6.5874e-09 | 5.1652e-09 | 2.5838e-10 | 7.1755e-10 | 3.0325e-10 | 1.5929e-11 | 314760.281
404783.938 | 4.1527e-09 | 5.0089e-09 | 1.4419e-10 | 6.6577e-09 | 5.1118e-09 | 2.6159e-10 | 7.2668e-10 | 2.9937e-10 | 1.5816e-11 | 314772.469
404796.094 | 4.1792e-09 | 4.9283e-09 | 1.4143e-10 | 6.6719e-09 | 5.1986e-09 | 2.6039e-10 | 7.1902e-10 | 3.0414e-10 | 1.5782e-11 | 314784.625
404808.25 | 4.1555e-09 | 5.0001e-09 | 1.4384e-10 | 6.637e-09 | 5.1732e-09 | 2.5924e-10 | 7.1058e-10 | 2.9798e-10 | 1.5972e-11 | 314796.781
404820.438 | 4.1277e-09 | 4.9822e-09 | 1.4388e-10 | 6.5905e-09 | 5.1497e-09 | 2.5898e-10 | 7.1413e-10 | 3.0333e-10 | 1.5966e-11 | 314808.969
404832.594 | 4.1619e-09 | 4.9539e-09 | 1.4325e-10 | 6.706e-09 | 5.2402e-09 | 2.6108e-10 | 7.1793e-10 | 3.0101e-10 | 1.6015e-11 | 314821.125
404844.75 | 4.138e-09 | 4.9692e-09 | 1.4321e-10 | 6.5815e-09 | 5.1593e-09 | 2.5591e-10 | 7.1298e-10 | 3.0475e-10 | 1.5934e-11 | 314833.281
404856.938 | 4.1476e-09 | 4.9497e-09 | 1.4386e-10 | 6.6432e-09 | 5.238e-09 | 2.5811e-10 | 7.1631e-10 | 2.9965e-10 | 1.5988e-11 | 314845.469
404869.094 | 4.12e-09 | 5.0208e-09 | 1.4258e-10 | 6.6532e-09 | 5.1635e-09 | 2.5799e-10 | 7.1209e-10 | 2.9956e-10 | 1.6039e-11 | 314857.625
404881.25 | 4.1511e-09 | 4.9373e-09 | 1.4313e-10 | 6.6021e-09 | 5.1704e-09 | 2.5809e-10 | 7.161e-10 | 3.0224e-10 | 1.5756e-11 | 314869.781
404893.438 | 4.182e-09 | 4.9567e-09 | 1.4342e-10 | 6.6734e-09 | 5.1459e-09 | 2.5898e-10 | 7.2052e-10 | 3.0183e-10 | 1.5682e-11 | 314881.969
404905.594 | 4.1873e-09 | 4.9618e-09 | 1.423e-10 | 6.7198e-09 | 5.2035e-09 | 2.5959e-10 | 7.2046e-10 | 3.0237e-10 | 1.5864e-11 | 314894.125
404917.75 | 4.1813e-09 | 4.9661e-09 | 1.435e-10 | 6.5937e-09 | 5.144e-09 | 2.5739e-10 | 7.1192e-10 | 3.041e-10 | 1.5895e-11 | 314906.281
404929.938 | 4.1885e-09 | 4.9647e-09 | 1.4403e-10 | 6.6564e-09 | 5.1457e-09 | 2.5942e-10 | 7.1189e-10 | 3.054e-10 | 1.6004e-11 | 314918.469
404942.094 | 4.156e-09 | 4.9829e-09 | 1.4514e-10 | 6.7448e-09 | 5.1556e-09 | 2.5815e-10 | 7.2128e-10 | 3.0097e-10 | 1.5949e-11 | 314930.625
404954.25 | 4.1859e-09 | 4.9805e-09 | 1.4345e-10 | 6.6601e-09 | 5.1288e-09 | 2.5895e-10 | 7.1767e-10 | 2.9919e-10 | 1.5968e-11 | 314942.781
404966.438 | 4.0966e-09 | 4.9681e-09 | 1.4302e-10 | 6.6147e-09 | 5.159e-09 | 2.5514e-10 | 7.1766e-10 | 3.0016e-10 | 1.5546e-11 | 314954.969
404978.594 | 4.1559e-09 | 4.9279e-09 | 1.4553e-10 | 6.6425e-09 | 5.1496e-09 | 2.5826e-10 | 7.1615e-10 | 3.021e-10 | 1.5857e-11 | 314967.125
404990.75 | 4.1375e-09 | 4.9939e-09 | 1.4325e-10 | 6.6637e-09 | 5.1565e-09 | 2.6011e-10 | 7.1369e-10 | 3.0194e-10 | 1.5869e-11 | 314979.281
405002.938 | 4.1657e-09 | 4.9505e-09 | 1.4432e-10 | 6.6934e-09 | 5.1412e-09 | 2.5795e-10 | 7.1213e-10 | 2.9974e-10 | 1.5821e-11 | 314991.469
405015.094 | 4.1308e-09 | 4.9317e-09 | 1.4289e-10 | 6.655e-09 | 5.1728e-09 | 2.5657e-10 | 7.1493e-10 | 2.9919e-10 | 1.568e-11 | 315003.625
405027.25 | 4.1325e-09 | 4.9752e-09 | 1.4351e-10 | 6.6898e-09 | 5.1242e-09 | 2.5815e-10 | 7.2092e-10 | 3.0134e-10 | 1.5607e-11 | 315015.781
405039.438 | 4.2098e-09 | 4.999e-09 | 1.4325e-10 | 6.6272e-09 | 5.1475e-09 | 2.5504e-10 | 7.2557e-10 | 3.0014e-10 | 1.5577e-11 | 315027.969
405051.594 | 4.1567e-09 | 5.0091e-09 | 1.4277e-10 | 6.6759e-09 | 5.1689e-09 | 2.6043e-10 | 7.2798e-10 | 3.029e-10 | 1.5916e-11 | 315040.125
405063.75 | 4.1307e-09 | 4.9486e-09 | 1.4308e-10 | 6.678e-09 | 5.1795e-09 | 2.5978e-10 | 7.1134e-10 | 3.0443e-10 | 1.583e-11 | 315052.281
405075.938 | 4.1281e-09 | 4.9214e-09 | 1.434e-10 | 6.6572e-09 | 5.1582e-09 | 2.5911e-10 | 7.2412e-10 | 3.0417e-10 | 1.5845e-11 | 315064.469
405088.094 | 4.16e-09 | 4.9345e-09 | 1.4331e-10 | 6.6481e-09 | 5.1617e-09 | 2.6067e-10 | 7.1667e-10 | 3.049e-10 | 1.5817e-11 | 315076.625
405100.25 | 4.1529e-09 | 4.9372e-09 | 1.4352e-10 | 6.661e-09 | 5.1351e-09 | 2.6003e-10 | 7.1413e-10 | 3.0025e-10 | 1.6012e-11 | 315088.781
405112.438 | 4.1132e-09 | 4.9432e-09 | 1.4403e-10 | 6.7537e-09 | 5.1672e-09 | 2.5818e-10 | 7.2603e-10 | 3.0364e-10 | 1.6045e-11 | 315100.969
405124.594 | 4.1501e-09 | 5.0162e-09 | 1.4485e-10 | 6.681e-09 | 5.2105e-09 | 2.6165e-10 | 7.2479e-10 | 3.0409e-10 | 1.6137e-11 | 315113.125
405136.781 | 4.1508e-09 | 4.9645e-09 | 1.4412e-10 | 6.7061e-09 | 5.1914e-09 | 2.6125e-10 | 7.2056e-10 | 3.0459e-10 | 1.5786e-11 | 315125.312
405148.938 | 4.1537e-09 | 4.9903e-09 | 1.4472e-10 | 6.6798e-09 | 5.1998e-09 | 2.5893e-10 | 7.1477e-10 | 3.0866e-10 | 1.6067e-11 | 315137.469
405161.094 | 4.2381e-09 | 4.9524e-09 | 1.45e-10 | 6.6337e-09 | 5.1803e-09 | 2.6053e-10 | 7.2391e-10 | 3.0434e-10 | 1.5905e-11 | 315149.625
405173.281 | 4.1947e-09 | 4.9675e-09 | 1.4416e-10 | 6.7712e-09 | 5.173e-09 | 2.5771e-10 | 7.277e-10 | 3.0427e-10 | 1.6005e-11 | 315161.812
405185.438 | 4.1928e-09 | 4.9464e-09 | 1.4431e-10 | 6.6977e-09 | 5.1383e-09 | 2.551e-10 | 7.2004e-10 | 3.0259e-10 | 1.5892e-11 | 315173.969
405197.594 | 4.1791e-09 | 4.9589e-09 | 1.449e-10 | 6.6318e-09 | 5.1292e-09 | 2.5659e-10 | 7.2044e-10 | 3.0667e-10 | 1.5976e-11 | 315186.125
405209.781 | 4.2038e-09 | 4.9794e-09 | 1.4379e-10 | 6.6367e-09 | 5.1308e-09 | 2.5954e-10 | 7.1964e-10 | 3.0324e-10 | 1.6007e-11 | 315198.312
405221.938 | 4.1706e-09 | 4.9697e-09 | 1.4571e-10 | 6.6556e-09 | 5.1241e-09 | 2.5999e-10 | 7.1812e-10 | 3.0508e-10 | 1.5979e-11 | 315210.469
405234.094 | 4.197e-09 | 4.933e-09 | 1.4476e-10 | 6.6938e-09 | 5.1797e-09 | 2.5654e-10 | 7.2713e-10 | 3.0486e-10 | 1.6017e-11 | 315222.625
405246.281 | 4.1907e-09 | 4.9653e-09 | 1.447e-10 | 6.6614e-09 | 5.1599e-09 | 2.6004e-10 | 7.136e-10 | 3.0318e-10 | 1.5881e-11 | 315234.812
405258.438 | 4.1906e-09 | 4.9968e-09 | 1.4456e-10 | 6.6613e-09 | 5.13e-09 | 2.6051e-10 | 7.1783e-10 | 3.0182e-10 | 1.5931e-11 | 315246.969
405270.594 | 4.2024e-09 | 4.9635e-09 | 1.435e-10 | 6.7206e-09 | 5.1344e-09 | 2.5738e-10 | 7.1807e-10 | 3.0376e-10 | 1.5833e-11 | 315259.125
405282.781 | 4.212e-09 | 5.0189e-09 | 1.4549e-10 | 6.7046e-09 | 5.185e-09 | 2.5985e-10 | 7.2442e-10 | 3.0325e-10 | 1.5829e-11 | 315271.312
405294.938 | 4.1489e-09 | 4.9805e-09 | 1.4395e-10 | 6.7288e-09 | 5.1527e-09 | 2.5939e-10 | 7.1919e-10 | 3.0228e-10 | 1.5807e-11 | 315283.469
405307.094 | 4.1505e-09 | 4.9805e-09 | 1.4638e-10 | 6.7027e-09 | 5.1847e-09 | 2.5862e-10 | 7.1487e-10 | 3.0295e-10 | 1.5834e-11 | 315295.625
405319.281 | 4.1658e-09 | 4.9462e-09 | 1.4507e-10 | 6.6341e-09 | 5.1474e-09 | 2.5847e-10 | 7.0981e-10 | 3.0627e-10 | 1.5716e-11 | 315307.812
405331.438 | 4.1814e-09 | 5.0011e-09 | 1.4414e-10 | 6.6345e-09 | 5.1126e-09 | 2.5781e-10 | 7.1915e-10 | 3.0222e-10 | 1.5901e-11 | 315319.969
405343.594 | 4.1221e-09 | 4.9717e-09 | 1.4559e-10 | 6.6908e-09 | 5.1813e-09 | 2.6044e-10 | 7.1989e-10 | 3.0335e-10 | 1.5789e-11 | 315332.125
405355.781 | 4.1651e-09 | 4.9984e-09 | 1.4386e-10 | 6.731e-09 | 5.1293e-09 | 2.6068e-10 | 7.1387e-10 | 3.0576e-10 | 1.588e-11 | 315344.312
405367.938 | 4.256e-09 | 5.076e-09 | 1.4413e-10 | 6.7295e-09 | 5.2327e-09 | 2.6055e-10 | 7.27e-10 | 3.0359e-10 | 1.5978e-11 | 315356.469
405380.094 | 4.1978e-09 | 5.0255e-09 | 1.456e-10 | 6.7288e-09 | 5.1757e-09 | 2.6056e-10 | 7.224e-10 | 3.0342e-10 | 1.5878e-11 | 315368.625
405392.281 | 4.1436e-09 | 4.9835e-09 | 1.4408e-10 | 6.6533e-09 | 5.1441e-09 | 2.578e-10 | 7.2042e-10 | 3.0615e-10 | 1.6094e-11 | 315380.812
405404.438 | 4.1824e-09 | 4.9674e-09 | 1.442e-10 | 6.6465e-09 | 5.1747e-09 | 2.5882e-10 | 7.1617e-10 | 3.0664e-10 | 1.608e-11 | 315392.969
405416.594 | 4.2011e-09 | 4.9887e-09 | 1.4652e-10 | 6.6686e-09 | 5.2007e-09 | 2.5815e-10 | 7.1601e-10 | 3.0662e-10 | 1.6036e-11 | 315405.125
405428.781 | 4.1437e-09 | 4.9549e-09 | 1.4591e-10 | 6.704e-09 | 5.1631e-09 | 2.5897e-10 | 7.2562e-10 | 3.0227e-10 | 1.5907e-11 | 315417.312
405440.938 | 4.1757e-09 | 4.99e-09 | 1.4654e-10 | 6.6866e-09 | 5.1408e-09 | 2.5871e-10 | 7.1418e-10 | 3.0163e-10 | 1.5702e-11 | 315429.469
405453.094 | 4.1511e-09 | 4.9246e-09 | 1.4466e-10 | 6.6757e-09 | 5.1563e-09 | 2.6101e-10 | 7.1245e-10 | 2.9958e-10 | 1.6103e-11 | 315441.625
405465.281 | 4.1405e-09 | 4.9768e-09 | 1.4481e-10 | 6.6645e-09 | 5.1729e-09 | 2.5764e-10 | 7.0997e-10 | 3.0131e-10 | 1.5933e-11 | 315453.812
405477.438 | 4.1753e-09 | 4.9189e-09 | 1.4329e-10 | 6.6954e-09 | 5.1665e-09 | 2.5973e-10 | 7.2141e-10 | 2.9971e-10 | 1.5827e-11 | 315465.969
405489.594 | 4.1571e-09 | 4.9906e-09 | 1.4352e-10 | 6.6934e-09 | 5.1424e-09 | 2.5543e-10 | 7.1729e-10 | 3.0493e-10 | 1.5797e-11 | 315478.125
405501.781 | 4.1263e-09 | 4.9552e-09 | 1.4439e-10 | 6.6249e-09 | 5.148e-09 | 2.5817e-10 | 7.175e-10 | 3.034e-10 | 1.5716e-11 | 315490.312
405513.938 | 4.1834e-09 | 4.8967e-09 | 1.4449e-10 | 6.6284e-09 | 5.1664e-09 | 2.58e-10 | 7.1244e-10 | 3.057e-10 | 1.5766e-11 | 315502.469
405526.125 | 4.1665e-09 | 4.9659e-09 | 1.4329e-10 | 6.6797e-09 | 5.1225e-09 | 2.5508e-10 | 7.0226e-10 | 3.0191e-10 | 1.5755e-11 | 315514.656
405538.281 | 4.254e-09 | 4.9285e-09 | 1.4468e-10 | 6.6607e-09 | 5.1784e-09 | 2.5857e-10 | 7.2314e-10 | 3.0103e-10 | 1.626e-11 | 315526.812
405550.438 | 4.1872e-09 | 4.9351e-09 | 1.4331e-10 | 6.6714e-09 | 5.1421e-09 | 2.6043e-10 | 7.1775e-10 | 3.0456e-10 | 1.608e-11 | 315538.969
405562.625 | 4.18e-09 | 4.9386e-09 | 1.4439e-10 | 6.6802e-09 | 5.1398e-09 | 2.5864e-10 | 7.195e-10 | 2.9921e-10 | 1.5603e-11 | 315551.156
405574.781 | 4.149e-09 | 5.014e-09 | 1.4495e-10 | 6.6397e-09 | 5.1489e-09 | 2.5957e-10 | 7.1842e-10 | 3.0079e-10 | 1.5941e-11 | 315563.312
405586.938 | 4.1473e-09 | 4.9691e-09 | 1.4404e-10 | 6.6412e-09 | 5.1479e-09 | 2.577e-10 | 7.1118e-10 | 3.0134e-10 | 1.5843e-11 | 315575.469
405599.125 | 4.158e-09 | 4.8871e-09 | 1.4384e-10 | 6.6016e-09 | 5.098e-09 | 2.6018e-10 | 7.1172e-10 | 3.0328e-10 | 1.5864e-11 | 315587.656
405611.281 | 4.158e-09 | 4.9573e-09 | 1.4482e-10 | 6.6237e-09 | 5.1204e-09 | 2.5877e-10 | 7.1905e-10 | 3.0231e-10 | 1.5912e-11 | 315599.812
405623.438 | 4.1418e-09 | 4.9817e-09 | 1.4385e-10 | 6.5782e-09 | 5.1427e-09 | 2.5459e-10 | 7.1447e-10 | 3.0108e-10 | 1.5685e-11 | 315611.969
405635.625 | 4.1413e-09 | 4.8983e-09 | 1.4416e-10 | 6.6095e-09 | 5.1893e-09 | 2.5612e-10 | 7.193e-10 | 3.032e-10 | 1.5929e-11 | 315624.156
405647.781 | 4.1842e-09 | 4.9338e-09 | 1.4439e-10 | 6.6386e-09 | 5.0595e-09 | 2.5816e-10 | 7.2017e-10 | 3.0125e-10 | 1.5954e-11 | 315636.312
405659.938 | 4.1458e-09 | 4.9105e-09 | 1.4428e-10 | 6.6512e-09 | 5.138e-09 | 2.5952e-10 | 7.1809e-10 | 3.0003e-10 | 1.5885e-11 | 315648.469
405672.125 | 4.2142e-09 | 4.9732e-09 | 1.4406e-10 | 6.5795e-09 | 5.2138e-09 | 2.5671e-10 | 7.1919e-10 | 3.0028e-10 | 1.5971e-11 | 315660.656
405684.281 | 4.1377e-09 | 4.9363e-09 | 1.4485e-10 | 6.5904e-09 | 5.1478e-09 | 2.5537e-10 | 7.1275e-10 | 3.0034e-10 | 1.5635e-11 | 315672.812
405696.438 | 4.1833e-09 | 4.9508e-09 | 1.4278e-10 | 6.6796e-09 | 5.1109e-09 | 2.5913e-10 | 7.1342e-10 | 2.9854e-10 | 1.5609e-11 | 315684.969
405708.625 | 4.1603e-09 | 4.9469e-09 | 1.4457e-10 | 6.6456e-09 | 5.2025e-09 | 2.5629e-10 | 7.2034e-10 | 3.0139e-10 | 1.5715e-11 | 315697.156
405720.781 | 4.1688e-09 | 4.9767e-09 | 1.4232e-10 | 6.5738e-09 | 5.1566e-09 | 2.6105e-10 | 7.1868e-10 | 2.9938e-10 | 1.5685e-11 | 315709.312
405732.938 | 4.1525e-09 | 4.9682e-09 | 1.4469e-10 | 6.6148e-09 | 5.2094e-09 | 2.5748e-10 | 7.2122e-10 | 3.0151e-10 | 1.5681e-11 | 315721.469
405745.125 | 4.1691e-09 | 4.9998e-09 | 1.4509e-10 | 6.6448e-09 | 5.1756e-09 | 2.5766e-10 | 7.1524e-10 | 3.0537e-10 | 1.5884e-11 | 315733.656
405757.281 | 4.1871e-09 | 4.9274e-09 | 1.4369e-10 | 6.6231e-09 | 5.1754e-09 | 2.5885e-10 | 7.1296e-10 | 3.049e-10 | 1.5909e-11 | 315745.812
405769.438 | 4.1743e-09 | 4.9178e-09 | 1.4454e-10 | 6.6522e-09 | 5.1778e-09 | 2.6062e-10 | 7.1582e-10 | 2.9995e-10 | 1.576e-11 | 315757.969
405781.625 | 4.1117e-09 | 4.9228e-09 | 1.4403e-10 | 6.5831e-09 | 5.1327e-09 | 2.5892e-10 | 7.0882e-10 | 3.0038e-10 | 1.5849e-11 | 315770.156
405793.781 | 4.1762e-09 | 4.9087e-09 | 1.4267e-10 | 6.6082e-09 | 5.1355e-09 | 2.6121e-10 | 7.1476e-10 | 3.0095e-10 | 1.5679e-11 | 315782.312
405805.938 | 4.1495e-09 | 4.9922e-09 | 1.4414e-10 | 6.629e-09 | 5.2012e-09 | 2.5889e-10 | 7.1917e-10 | 3.0191e-10 | 1.588e-11 | 315794.469
405818.125 | 4.1102e-09 | 4.9864e-09 | 1.4522e-10 | 6.6312e-09 | 5.0997e-09 | 2.5949e-10 | 7.1667e-10 | 3.0111e-10 | 1.5857e-11 | 315806.656
405830.281 | 4.1971e-09 | 4.9415e-09 | 1.4384e-10 | 6.7056e-09 | 5.1336e-09 | 2.5764e-10 | 7.0735e-10 | 2.9973e-10 | 1.5668e-11 | 315818.812
405842.438 | 4.161e-09 | 5.018e-09 | 1.4298e-10 | 6.6464e-09 | 5.1316e-09 | 2.6114e-10 | 7.186e-10 | 3.0331e-10 | 1.5908e-11 | 315830.969
405854.625 | 4.1601e-09 | 4.9782e-09 | 1.4432e-10 | 6.647e-09 | 5.1657e-09 | 2.5726e-10 | 7.1686e-10 | 3.0444e-10 | 1.5813e-11 | 315843.156
405866.781 | 4.1443e-09 | 4.93e-09 | 1.4349e-10 | 6.6842e-09 | 5.1958e-09 | 2.5995e-10 | 7.1351e-10 | 3.0395e-10 | 1.5959e-11 | 315855.312
405878.938 | 4.16e-09 | 4.9472e-09 | 1.4366e-10 | 6.7248e-09 | 5.1191e-09 | 2.5754e-10 | 7.1948e-10 | 3.0386e-10 | 1.5755e-11 | 315867.469
405891.125 | 4.1262e-09 | 4.9592e-09 | 1.4516e-10 | 6.6274e-09 | 5.1647e-09 | 2.5896e-10 | 7.2056e-10 | 3.0358e-10 | 1.5879e-11 | 315879.656
405903.281 | 4.122e-09 | 4.9463e-09 | 1.4499e-10 | 6.6954e-09 | 5.1852e-09 | 2.5833e-10 | 7.1214e-10 | 3.0325e-10 | 1.5691e-11 | 315891.812
405915.469 | 4.1607e-09 | 4.9898e-09 | 1.4431e-10 | 6.6461e-09 | 5.1516e-09 | 2.6086e-10 | 7.2097e-10 | 3.0322e-10 | 1.577e-11 | 315904
405927.625 | 4.1497e-09 | 4.9363e-09 | 1.4493e-10 | 6.6944e-09 | 5.1494e-09 | 2.5861e-10 | 7.1564e-10 | 3.0268e-10 | 1.5737e-11 | 315916.156
405939.781 | 4.1638e-09 | 4.9703e-09 | 1.4532e-10 | 6.6686e-09 | 5.1344e-09 | 2.5885e-10 | 7.1614e-10 | 3.0409e-10 | 1.5835e-11 | 315928.312
405951.969 | 4.1527e-09 | 4.9893e-09 | 1.4433e-10 | 6.7081e-09 | 5.1865e-09 | 2.5707e-10 | 7.1776e-10 | 3.0065e-10 | 1.5725e-11 | 315940.5
405964.125 | 4.125e-09 | 5.0314e-09 | 1.4413e-10 | 6.6126e-09 | 5.1551e-09 | 2.6032e-10 | 7.196e-10 | 3.0486e-10 | 1.5854e-11 | 315952.656
405976.281 | 4.181e-09 | 4.9701e-09 | 1.4537e-10 | 6.6658e-09 | 5.1535e-09 | 2.6157e-10 | 7.1091e-10 | 2.9824e-10 | 1.5861e-11 | 315964.812
405988.469 | 4.1511e-09 | 4.9843e-09 | 1.4519e-10 | 6.6924e-09 | 5.1645e-09 | 2.5853e-10 | 7.1033e-10 | 3.0256e-10 | 1.5894e-11 | 315977
406000.625 | 4.1682e-09 | 4.9738e-09 | 1.4366e-10 | 6.7384e-09 | 5.207e-09 | 2.628e-10 | 7.2383e-10 | 3.0585e-10 | 1.574e-11 | 315989.156
406012.781 | 4.154e-09 | 4.9781e-09 | 1.4359e-10 | 6.66e-09 | 5.1129e-09 | 2.5956e-10 | 7.167e-10 | 3.0342e-10 | 1.608e-11 | 316001.312
406024.969 | 4.1385e-09 | 4.935e-09 | 1.4601e-10 | 6.6688e-09 | 5.1485e-09 | 2.5857e-10 | 7.2184e-10 | 3.0638e-10 | 1.5903e-11 | 316013.5
406037.125 | 4.1475e-09 | 4.9779e-09 | 1.4461e-10 | 6.6658e-09 | 5.2431e-09 | 2.5829e-10 | 7.2356e-10 | 3.0115e-10 | 1.5834e-11 | 316025.656
406049.281 | 4.1984e-09 | 4.9883e-09 | 1.4487e-10 | 6.7022e-09 | 5.1447e-09 | 2.6019e-10 | 7.2655e-10 | 3.0273e-10 | 1.5992e-11 | 316037.812
406061.469 | 4.1671e-09 | 4.9523e-09 | 1.4459e-10 | 6.7138e-09 | 5.214e-09 | 2.6045e-10 | 7.1889e-10 | 3.0466e-10 | 1.5926e-11 | 316050
406073.625 | 4.1828e-09 | 5.0255e-09 | 1.4525e-10 | 6.6791e-09 | 5.1707e-09 | 2.5882e-10 | 7.2615e-10 | 3.0335e-10 | 1.5933e-11 | 316062.156
406085.781 | 4.1373e-09 | 5.0062e-09 | 1.4452e-10 | 6.6411e-09 | 5.2054e-09 | 2.5453e-10 | 7.2844e-10 | 3.0307e-10 | 1.5886e-11 | 316074.312
406097.969 | 4.1555e-09 | 5.0005e-09 | 1.4515e-10 | 6.64e-09 | 5.2093e-09 | 2.5961e-10 | 7.2096e-10 | 3.0242e-10 | 1.5879e-11 | 316086.5
406110.125 | 4.125e-09 | 4.9687e-09 | 1.4519e-10 | 6.7233e-09 | 5.2056e-09 | 2.5864e-10 | 7.1818e-10 | 3.0465e-10 | 1.5957e-11 | 316098.656
406122.281 | 4.1711e-09 | 4.9925e-09 | 1.4502e-10 | 6.6843e-09 | 5.206e-09 | 2.5484e-10 | 7.2426e-10 | 3.0411e-10 | 1.5893e-11 | 316110.812
406134.469 | 4.2137e-09 | 5.0223e-09 | 1.4378e-10 | 6.6986e-09 | 5.183e-09 | 2.6059e-10 | 7.2153e-10 | 3.0381e-10 | 1.5897e-11 | 316123
406146.625 | 4.2091e-09 | 4.9795e-09 | 1.45e-10 | 6.7076e-09 | 5.192e-09 | 2.5847e-10 | 7.234e-10 | 3.0132e-10 | 1.6038e-11 | 316135.156
406158.781 | 4.1797e-09 | 4.975e-09 | 1.4558e-10 | 6.6873e-09 | 5.22e-09 | 2.6033e-10 | 7.1529e-10 | 3.0339e-10 | 1.5865e-11 | 316147.312
406170.969 | 4.1912e-09 | 4.9552e-09 | 1.4472e-10 | 6.6939e-09 | 5.2005e-09 | 2.5771e-10 | 7.2496e-10 | 3.0445e-10 | 1.5714e-11 | 316159.5
406183.125 | 4.2134e-09 | 4.9665e-09 | 1.4572e-10 | 6.6565e-09 | 5.1359e-09 | 2.5814e-10 | 7.2861e-10 | 3.0459e-10 | 1.6085e-11 | 316171.656
406195.281 | 4.1628e-09 | 4.9983e-09 | 1.4458e-10 | 6.7875e-09 | 5.1701e-09 | 2.5999e-10 | 7.2134e-10 | 3.0536e-10 | 1.5789e-11 | 316183.812
406207.469 | 4.165e-09 | 4.9587e-09 | 1.4558e-10 | 6.7104e-09 | 5.2107e-09 | 2.5895e-10 | 7.2561e-10 | 3.0335e-10 | 1.5784e-11 | 316196
406219.625 | 4.1576e-09 | 4.9734e-09 | 1.4436e-10 | 6.6645e-09 | 5.1981e-09 | 2.564e-10 | 7.2057e-10 | 3.0609e-10 | 1.5924e-11 | 316208.156
406231.781 | 4.1585e-09 | 4.9837e-09 | 1.4508e-10 | 6.7267e-09 | 5.1953e-09 | 2.5945e-10 | 7.2731e-10 | 3.0264e-10 | 1.5956e-11 | 316220.312
406243.969 | 4.1444e-09 | 5.0017e-09 | 1.4462e-10 | 6.7244e-09 | 5.1685e-09 | 2.5805e-10 | 7.2547e-10 | 3.0176e-10 | 1.5949e-11 | 316232.5
406256.125 | 4.1396e-09 | 5.0515e-09 | 1.4551e-10 | 6.749e-09 | 5.1514e-09 | 2.6143e-10 | 7.2454e-10 | 3.0344e-10 | 1.5895e-11 | 316244.656
406268.313 | 4.2315e-09 | 4.9753e-09 | 1.4485e-10 | 6.6853e-09 | 5.1784e-09 | 2.612e-10 | 7.1902e-10 | 3.0277e-10 | 1.5715e-11 | 316256.844
406280.469 | 4.1368e-09 | 5.0434e-09 | 1.4486e-10 | 6.7105e-09 | 5.1782e-09 | 2.6162e-10 | 7.2236e-10 | 3.0524e-10 | 1.5858e-11 | 316269
406292.625 | 4.1488e-09 | 4.9729e-09 | 1.4418e-10 | 6.7384e-09 | 5.1827e-09 | 2.5924e-10 | 7.2195e-10 | 3.0289e-10 | 1.5741e-11 | 316281.156
406304.813 | 4.1494e-09 | 4.9625e-09 | 1.4424e-10 | 6.7466e-09 | 5.1639e-09 | 2.5638e-10 | 7.236e-10 | 3.0432e-10 | 1.6102e-11 | 316293.344
406316.969 | 4.2165e-09 | 4.9709e-09 | 1.4604e-10 | 6.6205e-09 | 5.2307e-09 | 2.5918e-10 | 7.2015e-10 | 3.0553e-10 | 1.5918e-11 | 316305.5
406329.125 | 4.1702e-09 | 5.0501e-09 | 1.4578e-10 | 6.6997e-09 | 5.1946e-09 | 2.5734e-10 | 7.1527e-10 | 3.0362e-10 | 1.6013e-11 | 316317.656
406341.313 | 4.1845e-09 | 4.9617e-09 | 1.45e-10 | 6.6996e-09 | 5.2128e-09 | 2.5895e-10 | 7.2098e-10 | 3.0444e-10 | 1.5669e-11 | 316329.844
406353.469 | 4.1345e-09 | 4.989e-09 | 1.4489e-10 | 6.665e-09 | 5.2308e-09 | 2.5938e-10 | 7.1552e-10 | 3.0254e-10 | 1.5906e-11 | 316342
406365.625 | 4.2302e-09 | 4.9405e-09 | 1.4502e-10 | 6.7532e-09 | 5.1903e-09 | 2.5845e-10 | 7.2521e-10 | 3.0192e-10 | 1.5802e-11 | 316354.156
406377.813 | 4.1475e-09 | 4.9768e-09 | 1.4586e-10 | 6.7456e-09 | 5.2042e-09 | 2.5622e-10 | 7.2417e-10 | 3.0063e-10 | 1.5902e-11 | 316366.344
406389.969 | 4.155e-09 | 5.0218e-09 | 1.4467e-10 | 6.7801e-09 | 5.212e-09 | 2.5914e-10 | 7.1973e-10 | 3.0168e-10 | 1.5848e-11 | 316378.5
406402.125 | 4.1485e-09 | 4.9433e-09 | 1.4456e-10 | 6.6675e-09 | 5.1572e-09 | 2.6069e-10 | 7.1838e-10 | 3.0353e-10 | 1.5727e-11 | 316390.656
406414.313 | 4.1501e-09 | 5.0052e-09 | 1.4545e-10 | 6.7006e-09 | 5.2096e-09 | 2.5727e-10 | 7.2131e-10 | 3.0387e-10 | 1.5727e-11 | 316402.844
406426.469 | 4.1072e-09 | 4.957e-09 | 1.4258e-10 | 6.6974e-09 | 5.1726e-09 | 2.5867e-10 | 7.1864e-10 | 3.0551e-10 | 1.5664e-11 | 316415
406438.625 | 4.1785e-09 | 4.941e-09 | 1.4443e-10 | 6.7858e-09 | 5.0902e-09 | 2.5927e-10 | 7.2011e-10 | 3.0559e-10 | 1.5956e-11 | 316427.156
406450.813 | 4.123e-09 | 4.9825e-09 | 1.4617e-10 | 6.7976e-09 | 5.1408e-09 | 2.5771e-10 | 7.3072e-10 | 3.0583e-10 | 1.5935e-11 | 316439.344
406462.969 | 4.1385e-09 | 4.9984e-09 | 1.436e-10 | 6.7494e-09 | 5.1756e-09 | 2.6089e-10 | 7.2938e-10 | 3.0346e-10 | 1.6013e-11 | 316451.5
406475.125 | 4.1387e-09 | 5.0611e-09 | 1.467e-10 | 6.6567e-09 | 5.2012e-09 | 2.6042e-10 | 7.1893e-10 | 3.0902e-10 | 1.626e-11 | 316463.656
406487.313 | 4.1467e-09 | 5.0053e-09 | 1.4749e-10 | 6.7677e-09 | 5.1673e-09 | 2.5929e-10 | 7.1592e-10 | 3.0049e-10 | 1.5941e-11 | 316475.844
406499.469 | 4.1121e-09 | 5.0168e-09 | 1.437e-10 | 6.685e-09 | 5.1573e-09 | 2.5893e-10 | 7.2357e-10 | 3.0224e-10 | 1.5974e-11 | 316488
406511.625 | 4.1649e-09 | 4.9725e-09 | 1.4481e-10 | 6.6805e-09 | 5.1424e-09 | 2.6127e-10 | 7.3235e-10 | 3.0388e-10 | 1.583e-11 | 316500.156
406523.813 | 4.1244e-09 | 4.9786e-09 | 1.4531e-10 | 6.7646e-09 | 5.2374e-09 | 2.5927e-10 | 7.2504e-10 | 3.0381e-10 | 1.5853e-11 | 316512.344
406535.969 | 4.2169e-09 | 4.9852e-09 | 1.4519e-10 | 6.6669e-09 | 5.1915e-09 | 2.6234e-10 | 7.1254e-10 | 3.0218e-10 | 1.5744e-11 | 316524.5
406548.125 | 4.1351e-09 | 4.9454e-09 | 1.4273e-10 | 6.6534e-09 | 5.1439e-09 | 2.5892e-10 | 7.0969e-10 | 2.9992e-10 | 1.5877e-11 | 316536.656
406560.313 | 4.1076e-09 | 4.9568e-09 | 1.4531e-10 | 6.6474e-09 | 5.1624e-09 | 2.5555e-10 | 7.1425e-10 | 3.03e-10 | 1.5878e-11 | 316548.844
406572.469 | 4.084e-09 | 4.9887e-09 | 1.4347e-10 | 6.656e-09 | 5.1456e-09 | 2.574e-10 | 7.1279e-10 | 2.9874e-10 | 1.5952e-11 | 316561
406584.625 | 4.1256e-09 | 4.9897e-09 | 1.4331e-10 | 6.6872e-09 | 5.1623e-09 | 2.5918e-10 | 7.1311e-10 | 3.0278e-10 | 1.5812e-11 | 316573.156
406596.813 | 4.1346e-09 | 4.977e-09 | 1.4511e-10 | 6.7199e-09 | 5.218e-09 | 2.5929e-10 | 7.1798e-10 | 3.0258e-10 | 1.5828e-11 | 316585.344
406608.969 | 4.154e-09 | 4.9228e-09 | 1.4548e-10 | 6.7453e-09 | 5.2056e-09 | 2.5839e-10 | 7.2595e-10 | 3.0494e-10 | 1.5902e-11 | 316597.5
406621.125 | 4.1489e-09 | 4.9659e-09 | 1.4474e-10 | 6.6699e-09 | 5.1447e-09 | 2.5975e-10 | 7.2323e-10 | 3.0021e-10 | 1.5926e-11 | 316609.656
406633.313 | 4.1014e-09 | 4.9535e-09 | 1.4467e-10 | 6.6997e-09 | 5.1491e-09 | 2.6025e-10 | 7.2615e-10 | 3.039e-10 | 1.5798e-11 | 316621.844
406645.469 | 4.1755e-09 | 5.011e-09 | 1.4436e-10 | 6.7047e-09 | 5.1886e-09 | 2.5908e-10 | 7.1659e-10 | 3.0778e-10 | 1.5799e-11 | 316634
406657.656 | 4.1382e-09 | 5.0074e-09 | 1.4427e-10 | 6.6626e-09 | 5.1798e-09 | 2.5909e-10 | 7.2086e-10 | 3.0446e-10 | 1.5717e-11 | 316646.187
406669.813 | 4.1901e-09 | 4.9662e-09 | 1.4542e-10 | 6.6838e-09 | 5.1808e-09 | 2.5955e-10 | 7.1318e-10 | 3.0241e-10 | 1.6003e-11 | 316658.344
406681.969 | 4.1191e-09 | 4.9286e-09 | 1.4441e-10 | 6.6851e-09 | 5.1839e-09 | 2.584e-10 | 7.1796e-10 | 3.0138e-10 | 1.578e-11 | 316670.5
406694.156 | 4.1481e-09 | 4.9601e-09 | 1.4432e-10 | 6.6704e-09 | 5.1829e-09 | 2.6113e-10 | 7.2461e-10 | 3.0108e-10 | 1.5851e-11 | 316682.687
406706.313 | 4.1651e-09 | 4.947e-09 | 1.4416e-10 | 6.7498e-09 | 5.1616e-09 | 2.6076e-10 | 7.221e-10 | 3.0509e-10 | 1.5942e-11 | 316694.844
406718.469 | 4.1819e-09 | 4.969e-09 | 1.4412e-10 | 6.6406e-09 | 5.1711e-09 | 2.5764e-10 | 7.1894e-10 | 3.032e-10 | 1.574e-11 | 316707
406730.656 | 4.1589e-09 | 4.9479e-09 | 1.4386e-10 | 6.7106e-09 | 5.1491e-09 | 2.6104e-10 | 7.1638e-10 | 3.0469e-10 | 1.6011e-11 | 316719.187
406742.813 | 4.1512e-09 | 4.981e-09 | 1.457e-10 | 6.7665e-09 | 5.1633e-09 | 2.6007e-10 | 7.2133e-10 | 3.0457e-10 | 1.575e-11 | 316731.344
406754.969 | 4.1263e-09 | 4.9909e-09 | 1.436e-10 | 6.7308e-09 | 5.2064e-09 | 2.576e-10 | 7.1743e-10 | 3.0431e-10 | 1.5704e-11 | 316743.5
406767.156 | 4.1485e-09 | 5.0289e-09 | 1.4502e-10 | 6.7287e-09 | 5.1758e-09 | 2.5992e-10 | 7.2655e-10 | 2.9929e-10 | 1.5751e-11 | 316755.687
406779.313 | 4.1539e-09 | 4.9445e-09 | 1.4448e-10 | 6.7114e-09 | 5.1125e-09 | 2.5995e-10 | 7.2514e-10 | 3.0232e-10 | 1.5922e-11 | 316767.844
406791.469 | 4.1807e-09 | 4.9715e-09 | 1.4499e-10 | 6.6921e-09 | 5.1853e-09 | 2.573e-10 | 7.3015e-10 | 3.0225e-10 | 1.6038e-11 | 316780
406803.656 | 4.1091e-09 | 5.0046e-09 | 1.4579e-10 | 6.7151e-09 | 5.2046e-09 | 2.5901e-10 | 7.2132e-10 | 3.0488e-10 | 1.599e-11 | 316792.187
406815.813 | 4.1348e-09 | 4.9847e-09 | 1.454e-10 | 6.6958e-09 | 5.1521e-09 | 2.573e-10 | 7.2515e-10 | 3.0503e-10 | 1.5887e-11 | 316804.344
406827.969 | 4.1805e-09 | 4.9209e-09 | 1.4588e-10 | 6.7789e-09 | 5.2006e-09 | 2.5651e-10 | 7.2175e-10 | 3.0263e-10 | 1.5714e-11 | 316816.5
406840.156 | 4.1423e-09 | 4.9971e-09 | 1.4617e-10 | 6.7603e-09 | 5.1704e-09 | 2.5604e-10 | 7.2023e-10 | 3.0571e-10 | 1.5889e-11 | 316828.687
406852.313 | 4.1374e-09 | 4.9811e-09 | 1.4478e-10 | 6.6758e-09 | 5.1408e-09 | 2.5805e-10 | 7.1902e-10 | 3.0565e-10 | 1.5925e-11 | 316840.844
406864.469 | 4.1662e-09 | 4.9589e-09 | 1.4524e-10 | 6.6536e-09 | 5.1545e-09 | 2.5994e-10 | 7.2125e-10 | 3.0473e-10 | 1.5952e-11 | 316853
406876.656 | 4.1065e-09 | 4.9484e-09 | 1.4506e-10 | 6.7165e-09 | 5.2084e-09 | 2.5875e-10 | 7.304e-10 | 3.0484e-10 | 1.589e-11 | 316865.187
406888.813 | 4.1491e-09 | 4.9331e-09 | 1.4371e-10 | 6.7182e-09 | 5.1124e-09 | 2.5867e-10 | 7.169e-10 | 3.0377e-10 | 1.5844e-11 | 316877.344
406900.969 | 4.144e-09 | 4.9706e-09 | 1.4423e-10 | 6.7308e-09 | 5.1394e-09 | 2.6017e-10 | 7.1607e-10 | 3.0446e-10 | 1.5964e-11 | 316889.5
406913.156 | 4.1017e-09 | 5.0104e-09 | 1.4436e-10 | 6.7215e-09 | 5.1736e-09 | 2.5921e-10 | 7.0796e-10 | 3.0679e-10 | 1.602e-11 | 316901.687
406925.313 | 4.1435e-09 | 4.9644e-09 | 1.44e-10 | 6.7275e-09 | 5.1263e-09 | 2.607e-10 | 7.2451e-10 | 3.0001e-10 | 1.5857e-11 | 316913.844
406937.469 | 4.1363e-09 | 4.9943e-09 | 1.4532e-10 | 6.7067e-09 | 5.1754e-09 | 2.5767e-10 | 7.2109e-10 | 3.0374e-10 | 1.5837e-11 | 316926
406949.656 | 4.1065e-09 | 5.0078e-09 | 1.4405e-10 | 6.6399e-09 | 5.1518e-09 | 2.5698e-10 | 7.1522e-10 | 3.0542e-10 | 1.5827e-11 | 316938.187
406961.813 | 4.1782e-09 | 4.937e-09 | 1.4452e-10 | 6.6373e-09 | 5.1869e-09 | 2.5884e-10 | 7.231e-10 | 3.0538e-10 | 1.5957e-11 | 316950.344
406973.969 | 4.1468e-09 | 5.018e-09 | 1.4615e-10 | 6.7056e-09 | 5.1783e-09 | 2.5733e-10 | 7.3003e-10 | 3.0215e-10 | 1.6034e-11 | 316962.5
406986.156 | 4.182e-09 | 4.9775e-09 | 1.45e-10 | 6.7152e-09 | 5.1812e-09 | 2.5844e-10 | 7.2597e-10 | 3.0225e-10 | 1.6043e-11 | 316974.687
406998.313 | 4.151e-09 | 4.926e-09 | 1.4577e-10 | 6.7091e-09 | 5.2224e-09 | 2.5768e-10 | 7.1687e-10 | 3.046e-10 | 1.568e-11 | 316986.844
407010.469 | 4.1121e-09 | 4.9448e-09 | 1.4535e-10 | 6.6994e-09 | 5.1781e-09 | 2.5694e-10 | 7.2011e-10 | 3.0489e-10 | 1.5923e-11 | 316999
407022.656 | 4.1309e-09 | 4.9602e-09 | 1.4528e-10 | 6.7057e-09 | 5.0626e-09 | 2.5916e-10 | 7.2278e-10 | 3.0177e-10 | 1.5975e-11 | 317011.187
407034.813 | 4.1884e-09 | 4.9922e-09 | 1.4413e-10 | 6.7545e-09 | 5.1889e-09 | 2.5835e-10 | 7.2503e-10 | 3.0497e-10 | 1.58e-11 | 317023.344
407047 | 4.1511e-09 | 4.9731e-09 | 1.4379e-10 | 6.7125e-09 | 5.18e-09 | 2.58e-10 | 7.2884e-10 | 3.0386e-10 | 1.5701e-11 | 317035.531
407059.156 | 4.1777e-09 | 4.9823e-09 | 1.4598e-10 | 6.6269e-09 | 5.1298e-09 | 2.584e-10 | 7.2826e-10 | 3.0915e-10 | 1.5775e-11 | 317047.687
407071.313 | 4.1169e-09 | 4.9937e-09 | 1.4536e-10 | 6.7732e-09 | 5.1639e-09 | 2.5708e-10 | 7.18e-10 | 3.0569e-10 | 1.6084e-11 | 317059.844
407083.5 | 4.1628e-09 | 4.9917e-09 | 1.4582e-10 | 6.7164e-09 | 5.2045e-09 | 2.5948e-10 | 7.1791e-10 | 3.0367e-10 | 1.5986e-11 | 317072.031
407095.656 | 4.1831e-09 | 4.9761e-09 | 1.4615e-10 | 6.7363e-09 | 5.211e-09 | 2.6075e-10 | 7.1655e-10 | 3.0182e-10 | 1.5826e-11 | 317084.187
407107.813 | 4.149e-09 | 5.0159e-09 | 1.4452e-10 | 6.7589e-09 | 5.1255e-09 | 2.6049e-10 | 7.2133e-10 | 3.0517e-10 | 1.5785e-11 | 317096.344
407120 | 4.1615e-09 | 5.0213e-09 | 1.4533e-10 | 6.6988e-09 | 5.1126e-09 | 2.6109e-10 | 7.2456e-10 | 3.0333e-10 | 1.5706e-11 | 317108.531
407132.156 | 4.1875e-09 | 5.0209e-09 | 1.4444e-10 | 6.7085e-09 | 5.2082e-09 | 2.5919e-10 | 7.2903e-10 | 3.0405e-10 | 1.5827e-11 | 317120.687
407144.313 | 4.127e-09 | 4.937e-09 | 1.4342e-10 | 6.7068e-09 | 5.2054e-09 | 2.5754e-10 | 7.208e-10 | 3.0295e-10 | 1.5734e-11 | 317132.844
407156.5 | 4.1591e-09 | 4.9428e-09 | 1.4441e-10 | 6.6611e-09 | 5.2093e-09 | 2.5916e-10 | 7.1305e-10 | 3.0414e-10 | 1.5777e-11 | 317145.031
407168.656 | 4.1193e-09 | 4.9785e-09 | 1.4537e-10 | 6.7178e-09 | 5.1698e-09 | 2.6157e-10 | 7.1577e-10 | 3.0328e-10 | 1.5583e-11 | 317157.187
407180.813 | 4.1656e-09 | 4.9674e-09 | 1.4542e-10 | 6.6802e-09 | 5.163e-09 | 2.5696e-10 | 7.22e-10 | 3.0671e-10 | 1.5485e-11 | 317169.344
407193 | 4.1304e-09 | 4.9721e-09 | 1.4538e-10 | 6.6126e-09 | 5.1955e-09 | 2.5643e-10 | 7.2445e-10 | 3.0142e-10 | 1.5814e-11 | 317181.531
407205.156 | 4.1385e-09 | 4.9622e-09 | 1.4487e-10 | 6.728e-09 | 5.1632e-09 | 2.5863e-10 | 7.2306e-10 | 3.0491e-10 | 1.5934e-11 | 317193.687
407217.313 | 4.0772e-09 | 4.9079e-09 | 1.4485e-10 | 6.6278e-09 | 5.1574e-09 | 2.6086e-10 | 7.191e-10 | 3.0214e-10 | 1.6001e-11 | 317205.844
407229.5 | 4.1739e-09 | 4.9518e-09 | 1.4535e-10 | 6.6877e-09 | 5.148e-09 | 2.5584e-10 | 7.2083e-10 | 3.0489e-10 | 1.5692e-11 | 317218.031
407241.656 | 4.1299e-09 | 4.9775e-09 | 1.4493e-10 | 6.6633e-09 | 5.192e-09 | 2.5828e-10 | 7.2095e-10 | 3.0188e-10 | 1.5581e-11 | 317230.187
407253.813 | 4.1588e-09 | 4.9379e-09 | 1.4559e-10 | 6.7455e-09 | 5.2176e-09 | 2.5819e-10 | 7.2474e-10 | 3.0385e-10 | 1.5853e-11 | 317242.344
407266 | 4.148e-09 | 4.9725e-09 | 1.4472e-10 | 6.6515e-09 | 5.1202e-09 | 2.6026e-10 | 7.1903e-10 | 3.0243e-10 | 1.5959e-11 | 317254.531
407278.156 | 4.1595e-09 | 4.984e-09 | 1.4343e-10 | 6.683e-09 | 5.1454e-09 | 2.5697e-10 | 7.2137e-10 | 3.0634e-10 | 1.5633e-11 | 317266.687
407290.313 | 4.1606e-09 | 4.9767e-09 | 1.4524e-10 | 6.7007e-09 | 5.1932e-09 | 2.5991e-10 | 7.2064e-10 | 3.0439e-10 | 1.5821e-11 | 317278.844
407302.5 | 4.0933e-09 | 4.933e-09 | 1.4543e-10 | 6.6456e-09 | 5.1273e-09 | 2.5571e-10 | 7.2395e-10 | 3.0611e-10 | 1.5936e-11 | 317291.031
407314.656 | 4.1317e-09 | 4.9385e-09 | 1.4558e-10 | 6.6877e-09 | 5.1918e-09 | 2.5793e-10 | 7.2431e-10 | 3.0567e-10 | 1.5786e-11 | 317303.187
407326.813 | 4.161e-09 | 4.9738e-09 | 1.4291e-10 | 6.694e-09 | 5.1518e-09 | 2.554e-10 | 7.2076e-10 | 3.0202e-10 | 1.5738e-11 | 317315.344
407339 | 4.1077e-09 | 4.9245e-09 | 1.439e-10 | 6.6499e-09 | 5.1465e-09 | 2.5833e-10 | 7.22e-10 | 3.0178e-10 | 1.5601e-11 | 317327.531
407351.156 | 4.1515e-09 | 4.9185e-09 | 1.4499e-10 | 6.6591e-09 | 5.0803e-09 | 2.5624e-10 | 7.2024e-10 | 3.0362e-10 | 1.5807e-11 | 317339.687
407363.313 | 4.0964e-09 | 4.9728e-09 | 1.4374e-10 | 6.6732e-09 | 5.1086e-09 | 2.5708e-10 | 7.1882e-10 | 3.0317e-10 | 1.5775e-11 | 317351.844
407375.5 | 4.1484e-09 | 5e-09 | 1.4503e-10 | 6.6079e-09 | 5.1188e-09 | 2.545e-10 | 7.143e-10 | 3.0222e-10 | 1.5578e-11 | 317364.031
407387.656 | 4.121e-09 | 4.9269e-09 | 1.4434e-10 | 6.6702e-09 | 5.0722e-09 | 2.5633e-10 | 7.2308e-10 | 3.0036e-10 | 1.5792e-11 | 317376.187
407399.813 | 4.1379e-09 | 4.9151e-09 | 1.4439e-10 | 6.607e-09 | 5.1008e-09 | 2.5745e-10 | 7.233e-10 | 2.9914e-10 | 1.568e-11 | 317388.344
407412 | 4.1402e-09 | 4.9697e-09 | 1.4536e-10 | 6.5799e-09 | 5.126e-09 | 2.5556e-10 | 7.1851e-10 | 2.9796e-10 | 1.5728e-11 | 317400.531
407424.156 | 4.1023e-09 | 4.9304e-09 | 1.4381e-10 | 6.719e-09 | 5.0996e-09 | 2.558e-10 | 7.1702e-10 | 2.9996e-10 | 1.5806e-11 | 317412.687
407436.344 | 4.1309e-09 | 4.9612e-09 | 1.4401e-10 | 6.7339e-09 | 5.0805e-09 | 2.5608e-10 | 7.0658e-10 | 3.0161e-10 | 1.5711e-11 | 317424.875
407448.5 | 4.0983e-09 | 4.9302e-09 | 1.4286e-10 | 6.7061e-09 | 5.1537e-09 | 2.573e-10 | 7.1186e-10 | 3.0025e-10 | 1.5576e-11 | 317437.031
407460.656 | 4.1345e-09 | 4.9142e-09 | 1.4453e-10 | 6.6758e-09 | 5.1132e-09 | 2.5824e-10 | 7.0901e-10 | 3.044e-10 | 1.5909e-11 | 317449.187
407472.844 | 4.2026e-09 | 4.9215e-09 | 1.4284e-10 | 6.6509e-09 | 5.1355e-09 | 2.5851e-10 | 7.1615e-10 | 3.0223e-10 | 1.535e-11 | 317461.375
407485 | 4.1278e-09 | 4.96e-09 | 1.4257e-10 | 6.6313e-09 | 5.1162e-09 | 2.585e-10 | 7.1565e-10 | 2.9859e-10 | 1.5519e-11 | 317473.531
407497.156 | 4.1105e-09 | 4.9436e-09 | 1.4427e-10 | 6.6264e-09 | 5.1261e-09 | 2.5718e-10 | 7.0826e-10 | 2.9845e-10 | 1.5638e-11 | 317485.687
407509.344 | 4.1126e-09 | 4.9141e-09 | 1.4368e-10 | 6.7091e-09 | 5.1048e-09 | 2.5779e-10 | 7.1412e-10 | 3.0258e-10 | 1.5615e-11 | 317497.875
407521.5 | 4.1334e-09 | 4.9061e-09 | 1.4335e-10 | 6.5966e-09 | 5.1362e-09 | 2.5782e-10 | 7.1992e-10 | 3.0175e-10 | 1.5561e-11 | 317510.031
407533.656 | 4.1077e-09 | 4.8901e-09 | 1.4315e-10 | 6.6547e-09 | 5.1042e-09 | 2.5582e-10 | 7.1014e-10 | 3.0009e-10 | 1.5682e-11 | 317522.187
407545.844 | 4.1011e-09 | 4.9053e-09 | 1.4498e-10 | 6.6482e-09 | 5.0714e-09 | 2.5527e-10 | 7.144e-10 | 2.9963e-10 | 1.5782e-11 | 317534.375
407558 | 4.1335e-09 | 4.9052e-09 | 1.4292e-10 | 6.6276e-09 | 5.1353e-09 | 2.5701e-10 | 7.1656e-10 | 3.0361e-10 | 1.5785e-11 | 317546.531
407570.156 | 4.1677e-09 | 4.9279e-09 | 1.4394e-10 | 6.6631e-09 | 5.1096e-09 | 2.5746e-10 | 7.223e-10 | 3.0203e-10 | 1.5709e-11 | 317558.687
407582.344 | 4.0904e-09 | 4.9182e-09 | 1.4535e-10 | 6.6089e-09 | 5.1436e-09 | 2.5819e-10 | 7.1764e-10 | 3.0268e-10 | 1.5882e-11 | 317570.875
407594.5 | 4.1181e-09 | 4.9138e-09 | 1.4359e-10 | 6.6503e-09 | 5.1215e-09 | 2.5513e-10 | 7.1748e-10 | 2.9958e-10 | 1.5623e-11 | 317583.031
407606.656 | 4.121e-09 | 4.9357e-09 | 1.4346e-10 | 6.603e-09 | 5.1326e-09 | 2.5769e-10 | 7.1143e-10 | 2.9951e-10 | 1.5524e-11 | 317595.187
407618.844 | 4.1674e-09 | 4.9145e-09 | 1.4376e-10 | 6.7095e-09 | 5.1562e-09 | 2.5715e-10 | 7.1486e-10 | 3.0124e-10 | 1.6004e-11 | 317607.375
407631 | 4.1315e-09 | 4.9283e-09 | 1.4461e-10 | 6.6704e-09 | 5.1214e-09 | 2.5639e-10 | 7.1612e-10 | 3.0523e-10 | 1.5701e-11 | 317619.531
407643.156 | 4.1682e-09 | 4.9714e-09 | 1.4449e-10 | 6.6343e-09 | 5.1508e-09 | 2.5554e-10 | 7.2103e-10 | 3.019e-10 | 1.5619e-11 | 317631.687
407655.344 | 4.0729e-09 | 4.9197e-09 | 1.4517e-10 | 6.6437e-09 | 5.1273e-09 | 2.596e-10 | 7.083e-10 | 3.0415e-10 | 1.5681e-11 | 317643.875
407667.5 | 4.1242e-09 | 4.9634e-09 | 1.4474e-10 | 6.649e-09 | 5.14e-09 | 2.5461e-10 | 7.1377e-10 | 3.0125e-10 | 1.5623e-11 | 317656.031
407679.656 | 4.1695e-09 | 4.9267e-09 | 1.4519e-10 | 6.5894e-09 | 5.1638e-09 | 2.5881e-10 | 7.1893e-10 | 3.0185e-10 | 1.5814e-11 | 317668.187
407691.844 | 4.1102e-09 | 4.8705e-09 | 1.4403e-10 | 6.6585e-09 | 5.137e-09 | 2.567e-10 | 7.1919e-10 | 3.014e-10 | 1.5718e-11 | 317680.375
407704 | 4.1517e-09 | 4.9823e-09 | 1.4344e-10 | 6.6007e-09 | 5.1398e-09 | 2.5781e-10 | 7.1261e-10 | 3.0027e-10 | 1.5665e-11 | 317692.531
407716.156 | 4.1179e-09 | 4.9787e-09 | 1.4279e-10 | 6.6386e-09 | 5.1341e-09 | 2.5498e-10 | 7.1822e-10 | 3.0061e-10 | 1.6139e-11 | 317704.687
407728.344 | 4.1429e-09 | 4.8988e-09 | 1.4504e-10 | 6.6354e-09 | 5.1304e-09 | 2.5675e-10 | 7.2109e-10 | 2.9802e-10 | 1.5757e-11 | 317716.875
407740.5 | 4.1218e-09 | 4.897e-09 | 1.432e-10 | 6.6188e-09 | 5.0846e-09 | 2.6016e-10 | 7.193e-10 | 3.0255e-10 | 1.5945e-11 | 317729.031
407752.656 | 4.1361e-09 | 4.9078e-09 | 1.4235e-10 | 6.6092e-09 | 5.0786e-09 | 2.5728e-10 | 7.1254e-10 | 3.0241e-10 | 1.5478e-11 | 317741.187
407764.844 | 4.1356e-09 | 4.9468e-09 | 1.434e-10 | 6.6662e-09 | 5.1414e-09 | 2.5948e-10 | 7.1039e-10 | 2.992e-10 | 1.5773e-11 | 317753.375
407777 | 4.1445e-09 | 4.9383e-09 | 1.4311e-10 | 6.6533e-09 | 5.1448e-09 | 2.564e-10 | 7.1448e-10 | 3.0212e-10 | 1.5658e-11 | 317765.531
407789.188 | 4.0987e-09 | 4.9302e-09 | 1.4443e-10 | 6.6905e-09 | 5.1245e-09 | 2.5402e-10 | 7.1254e-10 | 3.0052e-10 | 1.5722e-11 | 317777.719
407801.344 | 4.104e-09 | 4.967e-09 | 1.4374e-10 | 6.6836e-09 | 5.1616e-09 | 2.5581e-10 | 7.1615e-10 | 3.0256e-10 | 1.5856e-11 | 317789.875
407813.5 | 4.1291e-09 | 4.9594e-09 | 1.4422e-10 | 6.569e-09 | 5.2018e-09 | 2.6177e-10 | 7.1932e-10 | 3.0296e-10 | 1.5869e-11 | 317802.031
407825.688 | 4.1377e-09 | 4.9591e-09 | 1.4351e-10 | 6.6755e-09 | 5.1792e-09 | 2.5514e-10 | 7.1828e-10 | 3.0093e-10 | 1.5815e-11 | 317814.219
407837.844 | 4.109e-09 | 4.916e-09 | 1.4398e-10 | 6.6671e-09 | 5.1632e-09 | 2.5688e-10 | 7.1766e-10 | 3.0125e-10 | 1.5704e-11 | 317826.375
407850 | 4.1478e-09 | 5.0246e-09 | 1.4392e-10 | 6.5869e-09 | 5.113e-09 | 2.5864e-10 | 7.1697e-10 | 3.0504e-10 | 1.5738e-11 | 317838.531
407862.188 | 4.141e-09 | 4.9754e-09 | 1.4536e-10 | 6.7065e-09 | 5.1566e-09 | 2.5943e-10 | 7.1079e-10 | 3.0096e-10 | 1.5865e-11 | 317850.719
407874.344 | 4.1518e-09 | 4.9942e-09 | 1.4277e-10 | 6.7067e-09 | 5.141e-09 | 2.5731e-10 | 7.0598e-10 | 3.048e-10 | 1.6123e-11 | 317862.875
407886.5 | 4.1365e-09 | 5.0002e-09 | 1.4444e-10 | 6.618e-09 | 5.2356e-09 | 2.5939e-10 | 7.1863e-10 | 3.0068e-10 | 1.5913e-11 | 317875.031
407898.688 | 4.1224e-09 | 4.884e-09 | 1.4397e-10 | 6.6161e-09 | 5.1149e-09 | 2.5906e-10 | 7.154e-10 | 2.9917e-10 | 1.573e-11 | 317887.219
407910.844 | 4.1477e-09 | 5.0531e-09 | 1.4312e-10 | 6.6816e-09 | 5.1378e-09 | 2.5675e-10 | 7.2243e-10 | 3.0324e-10 | 1.5883e-11 | 317899.375
407923 | 4.2005e-09 | 5.0447e-09 | 1.4482e-10 | 6.7362e-09 | 5.1366e-09 | 2.6026e-10 | 7.144e-10 | 3.0183e-10 | 1.5629e-11 | 317911.531
407935.188 | 4.1463e-09 | 4.971e-09 | 1.4495e-10 | 6.6724e-09 | 5.1714e-09 | 2.6028e-10 | 7.2222e-10 | 3.062e-10 | 1.5768e-11 | 317923.719
407947.344 | 4.0989e-09 | 4.993e-09 | 1.4411e-10 | 6.6695e-09 | 5.2006e-09 | 2.5774e-10 | 7.1974e-10 | 2.9975e-10 | 1.5668e-11 | 317935.875
407959.5 | 4.1529e-09 | 4.9731e-09 | 1.4472e-10 | 6.677e-09 | 5.1709e-09 | 2.5567e-10 | 7.1634e-10 | 3.016e-10 | 1.5689e-11 | 317948.031
407971.688 | 4.114e-09 | 4.9205e-09 | 1.4252e-10 | 6.728e-09 | 5.1416e-09 | 2.5755e-10 | 7.1948e-10 | 3.0235e-10 | 1.5773e-11 | 317960.219
407983.844 | 4.0867e-09 | 5.0119e-09 | 1.4566e-10 | 6.6768e-09 | 5.1497e-09 | 2.5762e-10 | 7.1343e-10 | 3.0071e-10 | 1.6039e-11 | 317972.375
407996 | 4.1686e-09 | 4.9419e-09 | 1.4578e-10 | 6.6556e-09 | 5.1509e-09 | 2.578e-10 | 7.1282e-10 | 3.0221e-10 | 1.589e-11 | 317984.531
408008.188 | 4.1452e-09 | 4.9238e-09 | 1.4332e-10 | 6.6803e-09 | 5.1355e-09 | 2.5863e-10 | 7.2122e-10 | 3.0035e-10 | 1.588e-11 | 317996.719
408020.344 | 4.1386e-09 | 4.9432e-09 | 1.4505e-10 | 6.6339e-09 | 5.2224e-09 | 2.5918e-10 | 7.1944e-10 | 3.0671e-10 | 1.5735e-11 | 318008.875
408032.5 | 4.1796e-09 | 4.921e-09 | 1.4493e-10 | 6.7563e-09 | 5.1647e-09 | 2.6189e-10 | 7.2416e-10 | 3.0154e-10 | 1.6003e-11 | 318021.031
408044.688 | 4.1598e-09 | 4.9808e-09 | 1.447e-10 | 6.7252e-09 | 5.1512e-09 | 2.6231e-10 | 7.1441e-10 | 3.0345e-10 | 1.5692e-11 | 318033.219
408056.844 | 4.1435e-09 | 4.9577e-09 | 1.4383e-10 | 6.7385e-09 | 5.1698e-09 | 2.599e-10 | 7.1733e-10 | 3.0039e-10 | 1.584e-11 | 318045.375
408069 | 4.1606e-09 | 4.9183e-09 | 1.4438e-10 | 6.5888e-09 | 5.161e-09 | 2.5689e-10 | 7.1826e-10 | 3.0071e-10 | 1.5736e-11 | 318057.531
408081.188 | 4.1223e-09 | 4.988e-09 | 1.4388e-10 | 6.6526e-09 | 5.1605e-09 | 2.5893e-10 | 7.1515e-10 | 3.0296e-10 | 1.5705e-11 | 318069.719
408093.344 | 4.1477e-09 | 4.9679e-09 | 1.4399e-10 | 6.6903e-09 | 5.124e-09 | 2.5832e-10 | 7.1362e-10 | 3.02e-10 | 1.5779e-11 | 318081.875
408105.5 | 4.1547e-09 | 4.9187e-09 | 1.4447e-10 | 6.6755e-09 | 5.0931e-09 | 2.569e-10 | 7.1402e-10 | 3.0308e-10 | 1.5674e-11 | 318094.031
408117.688 | 4.1417e-09 | 4.9412e-09 | 1.4321e-10 | 6.6426e-09 | 5.1364e-09 | 2.5966e-10 | 7.2566e-10 | 3.0284e-10 | 1.5933e-11 | 318106.219
408129.844 | 4.1382e-09 | 4.9217e-09 | 1.4629e-10 | 6.7033e-09 | 5.128e-09 | 2.5925e-10 | 7.2702e-10 | 3.0359e-10 | 1.5958e-11 | 318118.375
408142 | 4.117e-09 | 4.9925e-09 | 1.4555e-10 | 6.6767e-09 | 5.114e-09 | 2.5745e-10 | 7.2845e-10 | 3.038e-10 | 1.5654e-11 | 318130.531
408154.188 | 4.1171e-09 | 4.9526e-09 | 1.4524e-10 | 6.6943e-09 | 5.2086e-09 | 2.6096e-10 | 7.1925e-10 | 3.0404e-10 | 1.5748e-11 | 318142.719
408166.344 | 4.1298e-09 | 4.9036e-09 | 1.4617e-10 | 6.6692e-09 | 5.1612e-09 | 2.5826e-10 | 7.1784e-10 | 3.062e-10 | 1.5872e-11 | 318154.875
408178.531 | 4.1166e-09 | 4.9153e-09 | 1.4542e-10 | 6.6725e-09 | 5.1882e-09 | 2.5824e-10 | 7.171e-10 | 3.0356e-10 | 1.5786e-11 | 318167.062
408190.688 | 4.1203e-09 | 4.9611e-09 | 1.4526e-10 | 6.6885e-09 | 5.1238e-09 | 2.5892e-10 | 7.2356e-10 | 3.0603e-10 | 1.6044e-11 | 318179.219
408202.844 | 4.1303e-09 | 4.9288e-09 | 1.4453e-10 | 6.685e-09 | 5.1036e-09 | 2.5928e-10 | 7.2189e-10 | 3.0388e-10 | 1.5763e-11 | 318191.375
408215.031 | 4.155e-09 | 4.9718e-09 | 1.4504e-10 | 6.7227e-09 | 5.1669e-09 | 2.6034e-10 | 7.2414e-10 | 3.037e-10 | 1.5788e-11 | 318203.562
408227.188 | 4.1052e-09 | 4.922e-09 | 1.4456e-10 | 6.6651e-09 | 5.2124e-09 | 2.5532e-10 | 7.2475e-10 | 3.041e-10 | 1.5669e-11 | 318215.719
408239.344 | 4.1461e-09 | 4.9801e-09 | 1.4533e-10 | 6.6197e-09 | 5.1568e-09 | 2.5615e-10 | 7.2268e-10 | 3.0656e-10 | 1.5701e-11 | 318227.875
408251.531 | 4.1065e-09 | 4.9632e-09 | 1.4493e-10 | 6.6613e-09 | 5.1315e-09 | 2.5756e-10 | 7.185e-10 | 3.0416e-10 | 1.5854e-11 | 318240.062
408263.688 | 4.1398e-09 | 4.9517e-09 | 1.4507e-10 | 6.7027e-09 | 5.1427e-09 | 2.5837e-10 | 7.1603e-10 | 3.031e-10 | 1.5915e-11 | 318252.219
408275.844 | 4.1291e-09 | 5.0173e-09 | 1.4672e-10 | 6.7415e-09 | 5.2228e-09 | 2.6056e-10 | 7.2308e-10 | 3.0722e-10 | 1.581e-11 | 318264.375
408288.031 | 4.1474e-09 | 4.9655e-09 | 1.4423e-10 | 6.6218e-09 | 5.1893e-09 | 2.5754e-10 | 7.1401e-10 | 3.008e-10 | 1.5833e-11 | 318276.562
408300.188 | 4.0816e-09 | 4.9978e-09 | 1.4261e-10 | 6.6555e-09 | 5.1631e-09 | 2.5626e-10 | 7.1713e-10 | 3.0148e-10 | 1.5628e-11 | 318288.719
408312.344 | 4.1332e-09 | 4.9055e-09 | 1.4278e-10 | 6.5628e-09 | 5.1267e-09 | 2.5734e-10 | 7.167e-10 | 3.0359e-10 | 1.5834e-11 | 318300.875
408324.531 | 4.1314e-09 | 4.9329e-09 | 1.4324e-10 | 6.6744e-09 | 5.144e-09 | 2.5777e-10 | 7.1094e-10 | 2.9925e-10 | 1.5734e-11 | 318313.062
408336.688 | 4.1385e-09 | 4.9411e-09 | 1.4523e-10 | 6.7043e-09 | 5.1223e-09 | 2.5787e-10 | 7.1919e-10 | 3.0216e-10 | 1.5867e-11 | 318325.219
408348.844 | 4.1259e-09 | 4.9546e-09 | 1.4392e-10 | 6.6841e-09 | 5.0967e-09 | 2.5793e-10 | 7.2252e-10 | 3.0006e-10 | 1.5787e-11 | 318337.375
408361.031 | 4.1179e-09 | 4.9137e-09 | 1.449e-10 | 6.6935e-09 | 5.1231e-09 | 2.6019e-10 | 7.1444e-10 | 3.0349e-10 | 1.5686e-11 | 318349.562
408373.188 | 4.1169e-09 | 4.9769e-09 | 1.4411e-10 | 6.727e-09 | 5.1244e-09 | 2.5853e-10 | 7.1623e-10 | 3.018e-10 | 1.5873e-11 | 318361.719
408385.344 | 4.1417e-09 | 4.8882e-09 | 1.4241e-10 | 6.5757e-09 | 5.0471e-09 | 2.559e-10 | 7.2207e-10 | 3.0123e-10 | 1.5727e-11 | 318373.875
408397.531 | 4.1127e-09 | 5.0089e-09 | 1.4384e-10 | 6.7086e-09 | 5.1451e-09 | 2.5705e-10 | 7.2086e-10 | 3.0152e-10 | 1.5815e-11 | 318386.062
408409.688 | 4.1219e-09 | 4.8971e-09 | 1.4281e-10 | 6.6582e-09 | 5.1816e-09 | 2.5416e-10 | 7.14e-10 | 3.0056e-10 | 1.5639e-11 | 318398.219
408421.844 | 4.0936e-09 | 4.9543e-09 | 1.4456e-10 | 6.6715e-09 | 5.163e-09 | 2.5758e-10 | 7.2227e-10 | 3.0223e-10 | 1.5924e-11 | 318410.375
408434.031 | 4.1043e-09 | 4.9357e-09 | 1.4487e-10 | 6.7213e-09 | 5.1509e-09 | 2.5686e-10 | 7.2295e-10 | 3.0436e-10 | 1.5616e-11 | 318422.562
408446.188 | 4.1388e-09 | 4.9003e-09 | 1.4397e-10 | 6.6709e-09 | 5.1251e-09 | 2.5922e-10 | 7.189e-10 | 3.0419e-10 | 1.5815e-11 | 318434.719
408458.344 | 4.1161e-09 | 4.9181e-09 | 1.4325e-10 | 6.6192e-09 | 5.1092e-09 | 2.5711e-10 | 7.1705e-10 | 3.0208e-10 | 1.579e-11 | 318446.875
408470.531 | 4.1114e-09 | 4.9415e-09 | 1.4275e-10 | 6.6977e-09 | 5.1418e-09 | 2.5619e-10 | 7.1254e-10 | 3.0377e-10 | 1.5778e-11 | 318459.062
408482.688 | 4.1017e-09 | 4.8994e-09 | 1.4363e-10 | 6.6884e-09 | 5.1447e-09 | 2.599e-10 | 7.1801e-10 | 3.0107e-10 | 1.5705e-11 | 318471.219
408494.844 | 4.0934e-09 | 4.9959e-09 | 1.435e-10 | 6.5983e-09 | 5.1233e-09 | 2.5491e-10 | 7.1221e-10 | 3.0216e-10 | 1.5932e-11 | 318483.375
408507.031 | 4.0836e-09 | 4.8992e-09 | 1.4303e-10 | 6.6357e-09 | 5.1642e-09 | 2.5597e-10 | 7.1613e-10 | 3.0005e-10 | 1.585e-11 | 318495.562
408519.188 | 4.1432e-09 | 4.9282e-09 | 1.4358e-10 | 6.7057e-09 | 5.119e-09 | 2.6121e-10 | 7.1087e-10 | 3.0023e-10 | 1.5779e-11 | 318507.719
408531.344 | 4.1452e-09 | 4.9363e-09 | 1.4534e-10 | 6.6929e-09 | 5.1634e-09 | 2.6089e-10 | 7.2182e-10 | 3.0104e-10 | 1.5928e-11 | 318519.875
408543.531 | 4.0807e-09 | 4.9051e-09 | 1.4511e-10 | 6.6141e-09 | 5.119e-09 | 2.5543e-10 | 7.1546e-10 | 3.034e-10 | 1.5704e-11 | 318532.062
408555.688 | 4.1218e-09 | 4.9393e-09 | 1.4581e-10 | 6.6407e-09 | 5.1722e-09 | 2.5617e-10 | 7.2443e-10 | 3.0235e-10 | 1.5848e-11 | 318544.219
408567.875 | 4.1246e-09 | 4.9826e-09 | 1.4364e-10 | 6.6835e-09 | 5.1508e-09 | 2.5724e-10 | 7.2616e-10 | 3.0423e-10 | 1.5838e-11 | 318556.406
408580.031 | 4.1635e-09 | 4.959e-09 | 1.431e-10 | 6.6151e-09 | 5.1303e-09 | 2.6006e-10 | 7.2016e-10 | 3.047e-10 | 1.5829e-11 | 318568.562
408592.188 | 4.1468e-09 | 4.9409e-09 | 1.4473e-10 | 6.6843e-09 | 5.1863e-09 | 2.578e-10 | 7.2318e-10 | 3.0163e-10 | 1.562e-11 | 318580.719
408604.375 | 4.1274e-09 | 4.8885e-09 | 1.4393e-10 | 6.7091e-09 | 5.0628e-09 | 2.5723e-10 | 7.1327e-10 | 3.0332e-10 | 1.5654e-11 | 318592.906
408616.531 | 4.2083e-09 | 4.9021e-09 | 1.4318e-10 | 6.6865e-09 | 5.0991e-09 | 2.574e-10 | 7.1099e-10 | 2.9919e-10 | 1.5755e-11 | 318605.062
408628.688 | 4.1012e-09 | 4.9286e-09 | 1.4466e-10 | 6.6693e-09 | 5.0978e-09 | 2.5452e-10 | 7.1259e-10 | 3.0001e-10 | 1.5848e-11 | 318617.219
408640.875 | 4.1645e-09 | 4.9682e-09 | 1.4307e-10 | 6.7212e-09 | 5.0841e-09 | 2.579e-10 | 7.1435e-10 | 3.0333e-10 | 1.5799e-11 | 318629.406
408653.031 | 4.1506e-09 | 4.9673e-09 | 1.4328e-10 | 6.6721e-09 | 5.1263e-09 | 2.6236e-10 | 7.1871e-10 | 3.0543e-10 | 1.5757e-11 | 318641.562
408665.188 | 4.1402e-09 | 4.9642e-09 | 1.4473e-10 | 6.6376e-09 | 5.1592e-09 | 2.5728e-10 | 7.2194e-10 | 2.9879e-10 | 1.5818e-11 | 318653.719
408677.375 | 4.0959e-09 | 4.9684e-09 | 1.434e-10 | 6.6262e-09 | 5.1429e-09 | 2.5557e-10 | 7.1452e-10 | 3.0388e-10 | 1.5681e-11 | 318665.906
408689.531 | 4.1159e-09 | 4.8452e-09 | 1.426e-10 | 6.7254e-09 | 5.1502e-09 | 2.5561e-10 | 7.2331e-10 | 2.9723e-10 | 1.5613e-11 | 318678.062
408701.688 | 4.1382e-09 | 4.9729e-09 | 1.4313e-10 | 6.6684e-09 | 5.0839e-09 | 2.5673e-10 | 7.174e-10 | 3.0425e-10 | 1.5731e-11 | 318690.219
408713.875 | 4.1129e-09 | 4.8476e-09 | 1.4399e-10 | 6.6468e-09 | 5.1241e-09 | 2.5373e-10 | 7.1344e-10 | 3.0301e-10 | 1.5858e-11 | 318702.406
408726.031 | 4.1059e-09 | 4.9784e-09 | 1.446e-10 | 6.6155e-09 | 5.1281e-09 | 2.5561e-10 | 7.118e-10 | 3.0136e-10 | 1.5762e-11 | 318714.562
408738.188 | 4.0456e-09 | 4.8973e-09 | 1.4279e-10 | 6.6697e-09 | 5.1016e-09 | 2.5628e-10 | 7.242e-10 | 3.03e-10 | 1.566e-11 | 318726.719
408750.375 | 4.0964e-09 | 4.8794e-09 | 1.4373e-10 | 6.6939e-09 | 5.117e-09 | 2.5663e-10 | 7.1708e-10 | 3.0269e-10 | 1.5563e-11 | 318738.906
408762.531 | 4.161e-09 | 4.9589e-09 | 1.4374e-10 | 6.6734e-09 | 5.0633e-09 | 2.5332e-10 | 7.12e-10 | 3.0198e-10 | 1.5817e-11 | 318751.062
408774.688 | 4.1129e-09 | 4.8831e-09 | 1.4281e-10 | 6.6536e-09 | 5.1107e-09 | 2.5517e-10 | 7.1511e-10 | 3.022e-10 | 1.587e-11 | 318763.219
408786.875 | 4.1126e-09 | 4.9066e-09 | 1.4399e-10 | 6.6305e-09 | 5.041e-09 | 2.5558e-10 | 7.1928e-10 | 3.0097e-10 | 1.5803e-11 | 318775.406
408799.031 | 4.1164e-09 | 4.9105e-09 | 1.4276e-10 | 6.7083e-09 | 5.1025e-09 | 2.5725e-10 | 7.1728e-10 | 3.0181e-10 | 1.5852e-11 | 318787.562
408811.188 | 4.1078e-09 | 4.9131e-09 | 1.446e-10 | 6.674e-09 | 5.1197e-09 | 2.5754e-10 | 7.1978e-10 | 3.0199e-10 | 1.5731e-11 | 318799.719
408823.375 | 4.1262e-09 | 4.9317e-09 | 1.4363e-10 | 6.6525e-09 | 5.1505e-09 | 2.575e-10 | 7.2416e-10 | 3.0189e-10 | 1.5696e-11 | 318811.906
408835.531 | 4.1015e-09 | 4.9158e-09 | 1.4392e-10 | 6.6998e-09 | 5.1434e-09 | 2.582e-10 | 7.2202e-10 | 3.012e-10 | 1.5697e-11 | 318824.062
408847.688 | 4.1173e-09 | 4.9161e-09 | 1.459e-10 | 6.6489e-09 | 5.0735e-09 | 2.5638e-10 | 7.1784e-10 | 3.0073e-10 | 1.5649e-11 | 318836.219
408859.875 | 4.1102e-09 | 4.9477e-09 | 1.4197e-10 | 6.6464e-09 | 5.0627e-09 | 2.5418e-10 | 7.1783e-10 | 2.9944e-10 | 1.5789e-11 | 318848.406
408872.031 | 4.1e-09 | 4.9231e-09 | 1.4361e-10 | 6.6487e-09 | 5.0909e-09 | 2.5914e-10 | 7.18e-10 | 3.0121e-10 | 1.5666e-11 | 318860.562
408884.188 | 4.0707e-09 | 4.8657e-09 | 1.4429e-10 | 6.6102e-09 | 5.0799e-09 | 2.5584e-10 | 7.1373e-10 | 3.03e-10 | 1.5796e-11 | 318872.719
408896.375 | 4.0687e-09 | 4.9385e-09 | 1.4418e-10 | 6.6328e-09 | 5.0709e-09 | 2.5398e-10 | 7.2025e-10 | 3.0641e-10 | 1.5841e-11 | 318884.906
408908.531 | 4.1408e-09 | 4.8629e-09 | 1.4436e-10 | 6.706e-09 | 5.1282e-09 | 2.5358e-10 | 7.1848e-10 | 3.0625e-10 | 1.5845e-11 | 318897.062
408920.688 | 4.0929e-09 | 4.941e-09 | 1.4403e-10 | 6.7609e-09 | 5.1965e-09 | 2.5696e-10 | 7.1728e-10 | 3.0615e-10 | 1.5736e-11 | 318909.219
408932.875 | 4.1283e-09 | 4.9157e-09 | 1.4338e-10 | 6.6647e-09 | 5.0863e-09 | 2.5641e-10 | 7.1636e-10 | 3.034e-10 | 1.5723e-11 | 318921.406
408945.031 | 4.1099e-09 | 4.973e-09 | 1.4304e-10 | 6.664e-09 | 5.1072e-09 | 2.5719e-10 | 7.1619e-10 | 2.9926e-10 | 1.5459e-11 | 318933.562
408957.219 | 4.07e-09 | 4.8007e-09 | 1.4386e-10 | 6.6998e-09 | 5.0668e-09 | 2.5676e-10 | 7.2403e-10 | 3.0396e-10 | 1.5743e-11 | 318945.75
408969.375 | 4.1099e-09 | 4.9409e-09 | 1.4291e-10 | 6.6962e-09 | 5.0505e-09 | 2.5553e-10 | 7.235e-10 | 3.0189e-10 | 1.5693e-11 | 318957.906
408981.531 | 4.1012e-09 | 4.9149e-09 | 1.4521e-10 | 6.6677e-09 | 5.1157e-09 | 2.5569e-10 | 7.1587e-10 | 3.037e-10 | 1.5774e-11 | 318970.062
408993.719 | 4.0939e-09 | 4.9147e-09 | 1.4252e-10 | 6.625e-09 | 5.0984e-09 | 2.5707e-10 | 7.1686e-10 | 3.0221e-10 | 1.5802e-11 | 318982.25
409005.875 | 4.1127e-09 | 4.8647e-09 | 1.4377e-10 | 6.6229e-09 | 5.1548e-09 | 2.5488e-10 | 7.2171e-10 | 3.0041e-10 | 1.5749e-11 | 318994.406
409018.031 | 4.1135e-09 | 4.865e-09 | 1.4344e-10 | 6.6605e-09 | 5.1277e-09 | 2.5625e-10 | 7.1858e-10 | 2.995e-10 | 1.5715e-11 | 319006.562
409030.219 | 4.107e-09 | 4.8675e-09 | 1.4307e-10 | 6.6303e-09 | 5.1131e-09 | 2.5654e-10 | 7.1751e-10 | 3.0092e-10 | 1.5377e-11 | 319018.75
409042.375 | 4.0768e-09 | 4.8908e-09 | 1.4328e-10 | 6.6841e-09 | 5.1472e-09 | 2.5661e-10 | 7.2265e-10 | 3.0207e-10 | 1.5848e-11 | 319030.906
409054.531 | 4.1449e-09 | 4.8991e-09 | 1.4334e-10 | 6.6101e-09 | 5.1054e-09 | 2.5567e-10 | 7.2059e-10 | 2.9899e-10 | 1.5602e-11 | 319043.062
409066.719 | 4.1608e-09 | 4.908e-09 | 1.4405e-10 | 6.6322e-09 | 5.0802e-09 | 2.566e-10 | 7.1687e-10 | 3.0228e-10 | 1.5738e-11 | 319055.25
409078.875 | 4.0603e-09 | 4.8879e-09 | 1.4467e-10 | 6.6634e-09 | 5.0639e-09 | 2.5633e-10 | 7.122e-10 | 3.0327e-10 | 1.562e-11 | 319067.406
409091.031 | 4.1139e-09 | 4.8813e-09 | 1.4419e-10 | 6.6189e-09 | 5.1377e-09 | 2.5702e-10 | 7.177e-10 | 3.016e-10 | 1.5523e-11 | 319079.562
409103.219 | 4.1231e-09 | 4.9453e-09 | 1.4334e-10 | 6.6583e-09 | 5.0884e-09 | 2.5452e-10 | 7.2399e-10 | 3.0499e-10 | 1.5706e-11 | 319091.75
409115.375 | 4.0775e-09 | 4.8559e-09 | 1.4454e-10 | 6.597e-09 | 5.1337e-09 | 2.5326e-10 | 7.1446e-10 | 3.0109e-10 | 1.6043e-11 | 319103.906
409127.531 | 4.0676e-09 | 4.8796e-09 | 1.4259e-10 | 6.6157e-09 | 5.0824e-09 | 2.5535e-10 | 7.1343e-10 | 2.9918e-10 | 1.5682e-11 | 319116.062
409139.719 | 4.0936e-09 | 4.9221e-09 | 1.4218e-10 | 6.6894e-09 | 5.1448e-09 | 2.5286e-10 | 7.2151e-10 | 3.0102e-10 | 1.5551e-11 | 319128.25
409151.875 | 4.1354e-09 | 4.9003e-09 | 1.4242e-10 | 6.6781e-09 | 5.0695e-09 | 2.5568e-10 | 7.1959e-10 | 3.0143e-10 | 1.5717e-11 | 319140.406
409164.031 | 4.1073e-09 | 4.9052e-09 | 1.4229e-10 | 6.6254e-09 | 5.11e-09 | 2.5526e-10 | 7.141e-10 | 2.9939e-10 | 1.5709e-11 | 319152.562
409176.219 | 4.1272e-09 | 4.8702e-09 | 1.4278e-10 | 6.7484e-09 | 5.0861e-09 | 2.5591e-10 | 7.2059e-10 | 3.0306e-10 | 1.5634e-11 | 319164.75
409188.375 | 4.1767e-09 | 4.9189e-09 | 1.444e-10 | 6.5754e-09 | 5.1087e-09 | 2.551e-10 | 7.1838e-10 | 3.0103e-10 | 1.5905e-11 | 319176.906
409200.531 | 4.0712e-09 | 4.917e-09 | 1.4371e-10 | 6.6524e-09 | 5.1049e-09 | 2.5469e-10 | 7.0685e-10 | 2.9932e-10 | 1.5417e-11 | 319189.062
409212.719 | 4.0896e-09 | 4.9197e-09 | 1.4279e-10 | 6.6897e-09 | 5.105e-09 | 2.5267e-10 | 7.1216e-10 | 3.0015e-10 | 1.57e-11 | 319201.25
409224.875 | 4.1247e-09 | 4.8784e-09 | 1.4473e-10 | 6.6671e-09 | 5.1283e-09 | 2.5438e-10 | 7.0929e-10 | 3.0349e-10 | 1.5608e-11 | 319213.406
409237.031 | 4.1132e-09 | 4.8616e-09 | 1.4505e-10 | 6.6036e-09 | 5.0694e-09 | 2.5494e-10 | 7.1912e-10 | 2.9823e-10 | 1.5687e-11 | 319225.562
409249.219 | 4.1376e-09 | 4.8908e-09 | 1.4289e-10 | 6.6727e-09 | 5.1049e-09 | 2.5693e-10 | 7.1445e-10 | 3.0255e-10 | 1.5549e-11 | 319237.75
409261.375 | 4.1419e-09 | 4.883e-09 | 1.4375e-10 | 6.7239e-09 | 5.1053e-09 | 2.5645e-10 | 7.18e-10 | 3.0475e-10 | 1.5519e-11 | 319249.906
409273.531 | 4.1146e-09 | 4.863e-09 | 1.4194e-10 | 6.6756e-09 | 5.0898e-09 | 2.5694e-10 | 7.1358e-10 | 2.9962e-10 | 1.5705e-11 | 319262.062
409285.719 | 4.098e-09 | 4.9094e-09 | 1.4415e-10 | 6.6046e-09 | 5.0613e-09 | 2.5547e-10 | 7.2173e-10 | 2.994e-10 | 1.5645e-11 | 319274.25
409297.875 | 4.121e-09 | 4.9153e-09 | 1.4385e-10 | 6.7042e-09 | 5.1295e-09 | 2.5449e-10 | 7.195e-10 | 3.011e-10 | 1.5575e-11 | 319286.406
409310.063 | 4.0832e-09 | 4.9086e-09 | 1.4311e-10 | 6.5977e-09 | 5.0872e-09 | 2.5623e-10 | 7.07e-10 | 3.0031e-10 | 1.5552e-11 | 319298.594
409322.219 | 4.1288e-09 | 4.8766e-09 | 1.411e-10 | 6.624e-09 | 5.0661e-09 | 2.5659e-10 | 7.097e-10 | 3.0055e-10 | 1.5785e-11 | 319310.75
409334.375 | 4.0822e-09 | 4.8914e-09 | 1.4358e-10 | 6.6238e-09 | 5.0313e-09 | 2.5643e-10 | 7.1527e-10 | 3.0152e-10 | 1.5747e-11 | 319322.906
409346.563 | 4.097e-09 | 4.8636e-09 | 1.4381e-10 | 6.6074e-09 | 5.1496e-09 | 2.5566e-10 | 7.1259e-10 | 2.9921e-10 | 1.5665e-11 | 319335.094
409358.719 | 4.1091e-09 | 4.888e-09 | 1.4257e-10 | 6.6305e-09 | 5.0664e-09 | 2.5528e-10 | 7.1854e-10 | 2.9752e-10 | 1.5782e-11 | 319347.25
409370.875 | 4.0638e-09 | 4.9198e-09 | 1.4236e-10 | 6.5836e-09 | 5.0789e-09 | 2.5531e-10 | 7.2132e-10 | 3.0351e-10 | 1.5625e-11 | 319359.406
409383.063 | 4.1592e-09 | 4.8793e-09 | 1.4297e-10 | 6.6066e-09 | 5.0433e-09 | 2.5487e-10 | 7.1215e-10 | 2.9928e-10 | 1.5432e-11 | 319371.594
409395.219 | 4.134e-09 | 4.8248e-09 | 1.4276e-10 | 6.6517e-09 | 5.1268e-09 | 2.5584e-10 | 7.1719e-10 | 3.0273e-10 | 1.5466e-11 | 319383.75
409407.375 | 4.0787e-09 | 4.8954e-09 | 1.4259e-10 | 6.5916e-09 | 5.078e-09 | 2.5573e-10 | 7.1204e-10 | 3.0197e-10 | 1.5579e-11 | 319395.906
409419.563 | 4.1162e-09 | 4.8502e-09 | 1.4268e-10 | 6.6496e-09 | 5.1396e-09 | 2.5725e-10 | 7.167e-10 | 3.0314e-10 | 1.583e-11 | 319408.094
409431.719 | 4.107e-09 | 4.9484e-09 | 1.4479e-10 | 6.7415e-09 | 5.0764e-09 | 2.5687e-10 | 7.1911e-10 | 3.0212e-10 | 1.5664e-11 | 319420.25
409443.875 | 4.1218e-09 | 4.913e-09 | 1.4274e-10 | 6.6295e-09 | 5.0619e-09 | 2.527e-10 | 7.1055e-10 | 3.0613e-10 | 1.5817e-11 | 319432.406
409456.063 | 4.1155e-09 | 4.9493e-09 | 1.4352e-10 | 6.5875e-09 | 5.1286e-09 | 2.551e-10 | 7.0913e-10 | 2.9826e-10 | 1.5753e-11 | 319444.594
409468.219 | 4.1194e-09 | 4.9399e-09 | 1.4441e-10 | 6.5996e-09 | 5.0915e-09 | 2.5582e-10 | 7.1973e-10 | 2.9957e-10 | 1.549e-11 | 319456.75
409480.375 | 4.093e-09 | 4.884e-09 | 1.421e-10 | 6.6567e-09 | 5.0858e-09 | 2.5405e-10 | 7.1105e-10 | 3.0378e-10 | 1.5874e-11 | 319468.906
409492.563 | 4.0507e-09 | 4.8842e-09 | 1.4372e-10 | 6.6336e-09 | 5.0736e-09 | 2.5383e-10 | 7.0877e-10 | 3.0359e-10 | 1.5661e-11 | 319481.094
409504.719 | 4.0898e-09 | 4.8659e-09 | 1.4372e-10 | 6.5941e-09 | 5.0828e-09 | 2.5345e-10 | 7.146e-10 | 3.0117e-10 | 1.5378e-11 | 319493.25
409516.875 | 4.0142e-09 | 4.8919e-09 | 1.4342e-10 | 6.6467e-09 | 5.123e-09 | 2.5502e-10 | 7.0761e-10 | 3.0305e-10 | 1.5469e-11 | 319505.406
409529.063 | 4.129e-09 | 4.8357e-09 | 1.427e-10 | 6.5556e-09 | 5.1229e-09 | 2.5294e-10 | 7.1223e-10 | 2.9806e-10 | 1.5762e-11 | 319517.594
409541.219 | 4.0699e-09 | 4.9141e-09 | 1.4335e-10 | 6.6367e-09 | 5.1072e-09 | 2.5389e-10 | 7.1468e-10 | 3.0093e-10 | 1.5649e-11 | 319529.75
409553.375 | 4.0793e-09 | 4.8406e-09 | 1.4292e-10 | 6.6969e-09 | 5.0947e-09 | 2.5447e-10 | 7.2103e-10 | 3.0087e-10 | 1.5545e-11 | 319541.906
409565.563 | 4.1043e-09 | 4.8892e-09 | 1.439e-10 | 6.6918e-09 | 5.1224e-09 | 2.5345e-10 | 7.1218e-10 | 3.0182e-10 | 1.56e-11 | 319554.094
409577.719 | 4.1145e-09 | 4.8864e-09 | 1.4248e-10 | 6.6143e-09 | 5.0753e-09 | 2.5351e-10 | 7.1114e-10 | 2.9958e-10 | 1.5498e-11 | 319566.25
409589.875 | 4.1314e-09 | 4.9606e-09 | 1.4289e-10 | 6.6451e-09 | 5.1615e-09 | 2.5137e-10 | 7.1956e-10 | 2.9753e-10 | 1.5587e-11 | 319578.406
409602.063 | 4.0957e-09 | 4.9035e-09 | 1.4355e-10 | 6.5458e-09 | 5.0849e-09 | 2.5655e-10 | 7.1939e-10 | 3.0332e-10 | 1.5629e-11 | 319590.594
409614.219 | 4.1469e-09 | 4.8829e-09 | 1.4226e-10 | 6.6544e-09 | 5.0091e-09 | 2.5521e-10 | 7.121e-10 | 3.0244e-10 | 1.5455e-11 | 319602.75
409626.375 | 4.0758e-09 | 4.9131e-09 | 1.4428e-10 | 6.631e-09 | 5.0828e-09 | 2.5742e-10 | 7.1854e-10 | 3.0394e-10 | 1.5658e-11 | 319614.906
409638.563 | 4.0712e-09 | 4.9365e-09 | 1.4453e-10 | 6.6777e-09 | 5.0931e-09 | 2.578e-10 | 7.1898e-10 | 3.0291e-10 | 1.5661e-11 | 319627.094
409650.719 | 4.0866e-09 | 4.8792e-09 | 1.4381e-10 | 6.6599e-09 | 5.1022e-09 | 2.5574e-10 | 7.1852e-10 | 3.0052e-10 | 1.5731e-11 | 319639.25
409662.875 | 4.1257e-09 | 4.9474e-09 | 1.4448e-10 | 6.569e-09 | 5.0651e-09 | 2.5647e-10 | 7.1619e-10 | 3.0111e-10 | 1.5442e-11 | 319651.406
409675.063 | 4.0932e-09 | 4.8423e-09 | 1.4401e-10 | 6.6464e-09 | 5.1498e-09 | 2.5615e-10 | 7.2048e-10 | 3.0165e-10 | 1.5636e-11 | 319663.594
409687.219 | 4.1318e-09 | 4.8792e-09 | 1.4432e-10 | 6.6927e-09 | 5.0965e-09 | 2.5599e-10 | 7.185e-10 | 3.0423e-10 | 1.5479e-11 | 319675.75
409699.406 | 4.0626e-09 | 4.883e-09 | 1.4623e-10 | 6.6618e-09 | 5.1116e-09 | 2.5386e-10 | 7.1261e-10 | 3.0193e-10 | 1.5618e-11 | 319687.937
409711.563 | 4.1195e-09 | 4.9181e-09 | 1.4397e-10 | 6.6288e-09 | 5.0793e-09 | 2.5729e-10 | 7.1462e-10 | 3.0045e-10 | 1.5612e-11 | 319700.094
409723.719 | 4.1031e-09 | 4.8615e-09 | 1.4371e-10 | 6.6689e-09 | 5.0472e-09 | 2.5658e-10 | 7.1001e-10 | 3.0065e-10 | 1.546e-11 | 319712.25
409735.906 | 4.0722e-09 | 4.8848e-09 | 1.4262e-10 | 6.6259e-09 | 5.138e-09 | 2.5707e-10 | 7.1006e-10 | 2.9997e-10 | 1.5521e-11 | 319724.437
409748.063 | 4.1069e-09 | 4.8629e-09 | 1.4305e-10 | 6.6873e-09 | 5.0289e-09 | 2.5409e-10 | 7.1389e-10 | 2.9918e-10 | 1.5481e-11 | 319736.594
409760.219 | 4.059e-09 | 4.8619e-09 | 1.4134e-10 | 6.609e-09 | 5.0903e-09 | 2.5379e-10 | 7.0523e-10 | 2.9936e-10 | 1.5749e-11 | 319748.75
409772.406 | 4.1094e-09 | 4.9127e-09 | 1.44e-10 | 6.6796e-09 | 5.0794e-09 | 2.5626e-10 | 7.1156e-10 | 2.9785e-10 | 1.5393e-11 | 319760.937
409784.563 | 4.0925e-09 | 4.8701e-09 | 1.4356e-10 | 6.6055e-09 | 5.0704e-09 | 2.5333e-10 | 7.1609e-10 | 3.0251e-10 | 1.5393e-11 | 319773.094
409796.719 | 4.1028e-09 | 4.8782e-09 | 1.4402e-10 | 6.7314e-09 | 5.0963e-09 | 2.5732e-10 | 7.1463e-10 | 3.0014e-10 | 1.5602e-11 | 319785.25
409808.906 | 4.0698e-09 | 4.9447e-09 | 1.4473e-10 | 6.7167e-09 | 5.0899e-09 | 2.5885e-10 | 7.1495e-10 | 3.0124e-10 | 1.5748e-11 | 319797.437
409821.063 | 4.1273e-09 | 4.8958e-09 | 1.4255e-10 | 6.6327e-09 | 5.1042e-09 | 2.5295e-10 | 7.2172e-10 | 3.0203e-10 | 1.5903e-11 | 319809.594
409833.219 | 4.1107e-09 | 4.8946e-09 | 1.4331e-10 | 6.6296e-09 | 5.0566e-09 | 2.5453e-10 | 7.1626e-10 | 2.9799e-10 | 1.5599e-11 | 319821.75
409845.406 | 4.0652e-09 | 4.9304e-09 | 1.4334e-10 | 6.6249e-09 | 5.04e-09 | 2.5446e-10 | 7.0701e-10 | 2.9874e-10 | 1.5582e-11 | 319833.937
409857.563 | 4.0748e-09 | 4.8332e-09 | 1.441e-10 | 6.7007e-09 | 5.0584e-09 | 2.562e-10 | 7.16e-10 | 2.9957e-10 | 1.5398e-11 | 319846.094
409869.719 | 4.1044e-09 | 4.8251e-09 | 1.4397e-10 | 6.6448e-09 | 4.9958e-09 | 2.5579e-10 | 7.1968e-10 | 2.9993e-10 | 1.5741e-11 | 319858.25
409881.906 | 4.1123e-09 | 4.8943e-09 | 1.4228e-10 | 6.6024e-09 | 5.0704e-09 | 2.5688e-10 | 7.0957e-10 | 2.9852e-10 | 1.5432e-11 | 319870.437
409894.063 | 4.0583e-09 | 4.873e-09 | 1.4163e-10 | 6.6398e-09 | 5.0643e-09 | 2.5588e-10 | 7.1235e-10 | 3.0042e-10 | 1.5677e-11 | 319882.594
409906.219 | 4.0924e-09 | 4.8829e-09 | 1.4091e-10 | 6.6168e-09 | 5.1016e-09 | 2.5393e-10 | 7.09e-10 | 2.9964e-10 | 1.5591e-11 | 319894.75
409918.406 | 4.0759e-09 | 4.9155e-09 | 1.436e-10 | 6.5622e-09 | 5.0091e-09 | 2.5389e-10 | 7.097e-10 | 2.9948e-10 | 1.5627e-11 | 319906.937
409930.563 | 4.1075e-09 | 4.8486e-09 | 1.442e-10 | 6.6445e-09 | 5.0351e-09 | 2.5465e-10 | 7.1091e-10 | 3.0002e-10 | 1.5508e-11 | 319919.094
409942.719 | 4.0853e-09 | 4.8445e-09 | 1.4284e-10 | 6.6114e-09 | 5.0717e-09 | 2.5686e-10 | 7.161e-10 | 2.9944e-10 | 1.5462e-11 | 319931.25
409954.906 | 4.0102e-09 | 4.9134e-09 | 1.441e-10 | 6.6877e-09 | 5.062e-09 | 2.5471e-10 | 7.0613e-10 | 3.0041e-10 | 1.5634e-11 | 319943.437
409967.063 | 4.0851e-09 | 4.8649e-09 | 1.4435e-10 | 6.6815e-09 | 5.0864e-09 | 2.5602e-10 | 7.1663e-10 | 3.0488e-10 | 1.5592e-11 | 319955.594
409979.219 | 4.0897e-09 | 4.8873e-09 | 1.4447e-10 | 6.6246e-09 | 5.131e-09 | 2.5599e-10 | 7.1758e-10 | 3.0356e-10 | 1.5558e-11 | 319967.75
409991.406 | 4.0896e-09 | 4.92e-09 | 1.4389e-10 | 6.651e-09 | 5.1297e-09 | 2.5839e-10 | 7.2102e-10 | 2.996e-10 | 1.5558e-11 | 319979.937
410003.563 | 4.1504e-09 | 4.911e-09 | 1.4606e-10 | 6.6633e-09 | 5.075e-09 | 2.5419e-10 | 7.2453e-10 | 3.0043e-10 | 1.5586e-11 | 319992.094
410015.719 | 4.0748e-09 | 4.8918e-09 | 1.432e-10 | 6.7242e-09 | 5.1187e-09 | 2.5548e-10 | 7.1505e-10 | 3.0151e-10 | 1.5731e-11 | 320004.25
410027.906 | 4.1122e-09 | 4.9112e-09 | 1.4308e-10 | 6.7393e-09 | 5.0903e-09 | 2.5293e-10 | 7.2188e-10 | 3.0747e-10 | 1.5722e-11 | 320016.437
410040.063 | 4.0853e-09 | 4.9111e-09 | 1.4289e-10 | 6.6784e-09 | 5.099e-09 | 2.5569e-10 | 7.1811e-10 | 3.0368e-10 | 1.5654e-11 | 320028.594
410052.219 | 4.1267e-09 | 4.924e-09 | 1.4505e-10 | 6.7723e-09 | 5.1589e-09 | 2.5384e-10 | 7.1256e-10 | 3.0181e-10 | 1.5601e-11 | 320040.75
410064.406 | 4.0801e-09 | 4.8888e-09 | 1.4439e-10 | 6.6492e-09 | 5.1071e-09 | 2.5493e-10 | 7.1355e-10 | 3.0288e-10 | 1.5617e-11 | 320052.937
410076.563 | 4.0835e-09 | 4.8946e-09 | 1.4331e-10 | 6.7579e-09 | 5.1083e-09 | 2.5459e-10 | 7.1527e-10 | 3.0381e-10 | 1.5788e-11 | 320065.094
410088.75 | 4.0628e-09 | 4.9553e-09 | 1.4444e-10 | 6.627e-09 | 5.1347e-09 | 2.57e-10 | 7.2025e-10 | 3.0129e-10 | 1.5743e-11 | 320077.281
410100.906 | 4.0825e-09 | 4.958e-09 | 1.4508e-10 | 6.7582e-09 | 5.1097e-09 | 2.5711e-10 | 7.2839e-10 | 3.0731e-10 | 1.5606e-11 | 320089.437
410113.063 | 4.1045e-09 | 4.8938e-09 | 1.4376e-10 | 6.7001e-09 | 5.0854e-09 | 2.5463e-10 | 7.2177e-10 | 3.0312e-10 | 1.6007e-11 | 320101.594
410125.25 | 4.1118e-09 | 4.9194e-09 | 1.4475e-10 | 6.6742e-09 | 5.1264e-09 | 2.5803e-10 | 7.2094e-10 | 3.0238e-10 | 1.5416e-11 | 320113.781
410137.406 | 4.2095e-09 | 4.8572e-09 | 1.4362e-10 | 6.8107e-09 | 5.0959e-09 | 2.592e-10 | 7.1674e-10 | 3.0203e-10 | 1.5735e-11 | 320125.937
410149.563 | 4.1203e-09 | 4.877e-09 | 1.436e-10 | 6.6506e-09 | 5.0983e-09 | 2.5484e-10 | 7.2355e-10 | 3.0167e-10 | 1.5719e-11 | 320138.094
410161.75 | 4.1337e-09 | 4.8721e-09 | 1.4473e-10 | 6.6466e-09 | 5.0935e-09 | 2.5637e-10 | 7.1983e-10 | 3.0141e-10 | 1.5741e-11 | 320150.281
410173.906 | 4.1519e-09 | 4.9314e-09 | 1.4265e-10 | 6.7063e-09 | 5.1303e-09 | 2.5519e-10 | 7.2139e-10 | 3.0497e-10 | 1.58e-11 | 320162.437
410186.063 | 4.1156e-09 | 4.9527e-09 | 1.4445e-10 | 6.6352e-09 | 5.106e-09 | 2.5417e-10 | 7.219e-10 | 3.0361e-10 | 1.5888e-11 | 320174.594
410198.25 | 4.1337e-09 | 4.9187e-09 | 1.4519e-10 | 6.7405e-09 | 5.2039e-09 | 2.5925e-10 | 7.2385e-10 | 3.0553e-10 | 1.5922e-11 | 320186.781
410210.406 | 4.1695e-09 | 4.9635e-09 | 1.4546e-10 | 6.6757e-09 | 5.1633e-09 | 2.5672e-10 | 7.201e-10 | 3.0378e-10 | 1.5885e-11 | 320198.937
410222.563 | 4.1433e-09 | 4.8419e-09 | 1.4376e-10 | 6.7307e-09 | 5.0653e-09 | 2.5576e-10 | 7.1719e-10 | 3.0753e-10 | 1.5616e-11 | 320211.094
410234.75 | 4.0692e-09 | 4.8809e-09 | 1.4291e-10 | 6.7003e-09 | 5.0557e-09 | 2.5476e-10 | 7.2458e-10 | 3.0545e-10 | 1.5474e-11 | 320223.281
410246.906 | 4.0781e-09 | 4.9079e-09 | 1.445e-10 | 6.6975e-09 | 5.0707e-09 | 2.5486e-10 | 7.1832e-10 | 3.0316e-10 | 1.5721e-11 | 320235.437
410259.063 | 4.1413e-09 | 4.9141e-09 | 1.4556e-10 | 6.5991e-09 | 5.0723e-09 | 2.5971e-10 | 7.2152e-10 | 3.0217e-10 | 1.5672e-11 | 320247.594
410271.25 | 4.0828e-09 | 4.8995e-09 | 1.4474e-10 | 6.7441e-09 | 5.0597e-09 | 2.5712e-10 | 7.1774e-10 | 3.0334e-10 | 1.5556e-11 | 320259.781
410283.406 | 4.1014e-09 | 4.9263e-09 | 1.4569e-10 | 6.6446e-09 | 5.0866e-09 | 2.5573e-10 | 7.134e-10 | 3.0189e-10 | 1.5583e-11 | 320271.937
410295.563 | 4.1071e-09 | 4.8596e-09 | 1.4433e-10 | 6.749e-09 | 5.0505e-09 | 2.5667e-10 | 7.2246e-10 | 3.01e-10 | 1.557e-11 | 320284.094
410307.75 | 4.0713e-09 | 4.8962e-09 | 1.4379e-10 | 6.6978e-09 | 5.0527e-09 | 2.5666e-10 | 7.2254e-10 | 3.0647e-10 | 1.5645e-11 | 320296.281
410319.906 | 4.1023e-09 | 4.8827e-09 | 1.4258e-10 | 6.7078e-09 | 5.1086e-09 | 2.5714e-10 | 7.1687e-10 | 3.0169e-10 | 1.5395e-11 | 320308.437
410332.063 | 4.0905e-09 | 4.8545e-09 | 1.442e-10 | 6.7267e-09 | 5.113e-09 | 2.5389e-10 | 7.1629e-10 | 3.0721e-10 | 1.5902e-11 | 320320.594
410344.25 | 4.1291e-09 | 4.8782e-09 | 1.4398e-10 | 6.6159e-09 | 5.0871e-09 | 2.5592e-10 | 7.1515e-10 | 2.9837e-10 | 1.5688e-11 | 320332.781
410356.406 | 4.1019e-09 | 4.8712e-09 | 1.4508e-10 | 6.6478e-09 | 5.1114e-09 | 2.5323e-10 | 7.0325e-10 | 2.9997e-10 | 1.5575e-11 | 320344.937
410368.563 | 4.1109e-09 | 4.878e-09 | 1.432e-10 | 6.7267e-09 | 5.0678e-09 | 2.5764e-10 | 7.161e-10 | 3.0086e-10 | 1.557e-11 | 320357.094
410380.75 | 4.0699e-09 | 4.8287e-09 | 1.4403e-10 | 6.6571e-09 | 5.0129e-09 | 2.5207e-10 | 7.215e-10 | 3.0355e-10 | 1.545e-11 | 320369.281
410392.906 | 4.0726e-09 | 4.8714e-09 | 1.4379e-10 | 6.7447e-09 | 5.0729e-09 | 2.53e-10 | 7.1744e-10 | 2.9948e-10 | 1.5664e-11 | 320381.437
410405.063 | 4.0766e-09 | 4.952e-09 | 1.4429e-10 | 6.6925e-09 | 5.0961e-09 | 2.5582e-10 | 7.2025e-10 | 3.0306e-10 | 1.546e-11 | 320393.594
410417.25 | 4.1276e-09 | 4.8525e-09 | 1.433e-10 | 6.6226e-09 | 5.0461e-09 | 2.546e-10 | 7.2079e-10 | 2.9955e-10 | 1.5644e-11 | 320405.781
410429.406 | 4.0936e-09 | 4.9074e-09 | 1.4348e-10 | 6.7026e-09 | 5.0734e-09 | 2.5503e-10 | 7.3072e-10 | 3.0239e-10 | 1.5697e-11 | 320417.937
410441.563 | 4.0878e-09 | 4.8774e-09 | 1.4341e-10 | 6.6644e-09 | 5.0699e-09 | 2.5572e-10 | 7.1454e-10 | 3.0253e-10 | 1.5616e-11 | 320430.094
410453.75 | 4.0749e-09 | 4.8649e-09 | 1.427e-10 | 6.6441e-09 | 5.0322e-09 | 2.5403e-10 | 7.1794e-10 | 3.021e-10 | 1.5666e-11 | 320442.281
410465.906 | 4.1313e-09 | 4.8522e-09 | 1.4459e-10 | 6.6414e-09 | 5.0507e-09 | 2.5362e-10 | 7.1732e-10 | 3.0031e-10 | 1.5684e-11 | 320454.437
410478.094 | 4.1391e-09 | 4.8797e-09 | 1.4216e-10 | 6.66e-09 | 5.1227e-09 | 2.5683e-10 | 7.1617e-10 | 3.0059e-10 | 1.5496e-11 | 320466.625
410490.25 | 4.0911e-09 | 4.797e-09 | 1.4322e-10 | 6.5718e-09 | 5.0613e-09 | 2.543e-10 | 7.0778e-10 | 3.0147e-10 | 1.5551e-11 | 320478.781
410502.406 | 4.0944e-09 | 4.8624e-09 | 1.4311e-10 | 6.758e-09 | 5.0025e-09 | 2.5362e-10 | 7.1562e-10 | 3.0282e-10 | 1.544e-11 | 320490.937
410514.594 | 4.1044e-09 | 4.8459e-09 | 1.4209e-10 | 6.6386e-09 | 5.042e-09 | 2.5492e-10 | 7.118e-10 | 3.0224e-10 | 1.5432e-11 | 320503.125
410526.75 | 4.0608e-09 | 4.8694e-09 | 1.45e-10 | 6.6328e-09 | 5.0625e-09 | 2.5521e-10 | 7.1648e-10 | 3.0022e-10 | 1.5393e-11 | 320515.281
410538.906 | 4.1225e-09 | 4.8489e-09 | 1.4346e-10 | 6.7086e-09 | 5.0354e-09 | 2.5483e-10 | 7.1844e-10 | 3.0011e-10 | 1.5416e-11 | 320527.437
410551.094 | 4.0545e-09 | 4.8451e-09 | 1.4548e-10 | 6.6517e-09 | 5.0776e-09 | 2.5564e-10 | 7.1452e-10 | 2.9923e-10 | 1.5607e-11 | 320539.625
410563.25 | 4.1048e-09 | 4.9019e-09 | 1.4361e-10 | 6.6912e-09 | 5.1407e-09 | 2.5596e-10 | 7.2129e-10 | 3.0396e-10 | 1.5563e-11 | 320551.781
410575.406 | 4.0644e-09 | 4.8575e-09 | 1.4362e-10 | 6.6967e-09 | 5.1221e-09 | 2.5489e-10 | 7.1335e-10 | 2.989e-10 | 1.5467e-11 | 320563.937
410587.594 | 4.0686e-09 | 4.8155e-09 | 1.4366e-10 | 6.6477e-09 | 5.0758e-09 | 2.5386e-10 | 7.1548e-10 | 2.9751e-10 | 1.552e-11 | 320576.125
410599.75 | 4.0996e-09 | 4.8898e-09 | 1.4107e-10 | 6.6194e-09 | 5.0484e-09 | 2.547e-10 | 7.1714e-10 | 3.003e-10 | 1.5695e-11 | 320588.281
410611.906 | 4.1096e-09 | 4.8197e-09 | 1.433e-10 | 6.695e-09 | 5.0156e-09 | 2.533e-10 | 7.1231e-10 | 2.9819e-10 | 1.5576e-11 | 320600.437
410624.094 | 4.0891e-09 | 4.8562e-09 | 1.431e-10 | 6.6412e-09 | 5.1286e-09 | 2.5544e-10 | 7.2298e-10 | 3.0286e-10 | 1.5671e-11 | 320612.625
410636.25 | 4.0942e-09 | 4.798e-09 | 1.4455e-10 | 6.6507e-09 | 5.0707e-09 | 2.5585e-10 | 7.1414e-10 | 3.0063e-10 | 1.5547e-11 | 320624.781
410648.406 | 4.088e-09 | 4.8952e-09 | 1.4499e-10 | 6.6739e-09 | 5.0694e-09 | 2.5615e-10 | 7.1016e-10 | 3.0083e-10 | 1.5518e-11 | 320636.937
410660.594 | 4.0941e-09 | 4.9133e-09 | 1.4409e-10 | 6.707e-09 | 5.0364e-09 | 2.5472e-10 | 7.0756e-10 | 2.9969e-10 | 1.5553e-11 | 320649.125
410672.75 | 4.0546e-09 | 4.8765e-09 | 1.4417e-10 | 6.6307e-09 | 5.0335e-09 | 2.5598e-10 | 7.1798e-10 | 2.9992e-10 | 1.5556e-11 | 320661.281
410684.906 | 4.0755e-09 | 4.8304e-09 | 1.4536e-10 | 6.5862e-09 | 5.0217e-09 | 2.5546e-10 | 7.1681e-10 | 3.0207e-10 | 1.5525e-11 | 320673.437
410697.094 | 4.0936e-09 | 4.8873e-09 | 1.4326e-10 | 6.6758e-09 | 5.1043e-09 | 2.5737e-10 | 7.2305e-10 | 3.0175e-10 | 1.5673e-11 | 320685.625
410709.25 | 4.0586e-09 | 4.8643e-09 | 1.4497e-10 | 6.6689e-09 | 5.0552e-09 | 2.5647e-10 | 7.136e-10 | 3.0244e-10 | 1.5535e-11 | 320697.781
410721.406 | 4.055e-09 | 4.8583e-09 | 1.4406e-10 | 6.5754e-09 | 5.0613e-09 | 2.5734e-10 | 7.2661e-10 | 3.0177e-10 | 1.5669e-11 | 320709.937
410733.594 | 4.0736e-09 | 4.7962e-09 | 1.4421e-10 | 6.6979e-09 | 5.0806e-09 | 2.5523e-10 | 7.2053e-10 | 3.021e-10 | 1.5591e-11 | 320722.125
410745.75 | 4.0642e-09 | 4.841e-09 | 1.4513e-10 | 6.7249e-09 | 5.0747e-09 | 2.5577e-10 | 7.2326e-10 | 3.051e-10 | 1.563e-11 | 320734.281
410757.906 | 4.109e-09 | 4.9017e-09 | 1.4494e-10 | 6.7332e-09 | 5.0561e-09 | 2.5719e-10 | 7.1956e-10 | 3.0248e-10 | 1.5711e-11 | 320746.437
410770.094 | 4.1049e-09 | 4.8902e-09 | 1.4322e-10 | 6.5814e-09 | 5.0553e-09 | 2.531e-10 | 7.1847e-10 | 3.0188e-10 | 1.5452e-11 | 320758.625
410782.25 | 4.0479e-09 | 4.9321e-09 | 1.4276e-10 | 6.6061e-09 | 5.0729e-09 | 2.5494e-10 | 7.1992e-10 | 2.9881e-10 | 1.5707e-11 | 320770.781
410794.406 | 4.1025e-09 | 4.8744e-09 | 1.4527e-10 | 6.6493e-09 | 5.0252e-09 | 2.5703e-10 | 7.1431e-10 | 3.0296e-10 | 1.5489e-11 | 320782.937
410806.594 | 4.0885e-09 | 4.9333e-09 | 1.4238e-10 | 6.7147e-09 | 5.1439e-09 | 2.5565e-10 | 7.136e-10 | 2.9987e-10 | 1.5677e-11 | 320795.125
410818.75 | 4.0993e-09 | 4.8622e-09 | 1.4377e-10 | 6.6633e-09 | 5.0763e-09 | 2.5518e-10 | 7.1718e-10 | 3.0117e-10 | 1.5807e-11 | 320807.281
410830.938 | 4.0745e-09 | 4.8626e-09 | 1.4376e-10 | 6.7046e-09 | 4.9987e-09 | 2.5478e-10 | 7.1576e-10 | 3.001e-10 | 1.5577e-11 | 320819.469
410843.094 | 4.0626e-09 | 4.898e-09 | 1.4345e-10 | 6.6416e-09 | 5.0893e-09 | 2.5474e-10 | 7.1422e-10 | 2.9735e-10 | 1.5496e-11 | 320831.625
410855.25 | 4.1414e-09 | 4.8818e-09 | 1.4401e-10 | 6.6778e-09 | 5.0817e-09 | 2.5446e-10 | 7.1759e-10 | 3.0243e-10 | 1.5697e-11 | 320843.781
410867.438 | 4.127e-09 | 4.8122e-09 | 1.4476e-10 | 6.6658e-09 | 5.0526e-09 | 2.5473e-10 | 7.2303e-10 | 2.9967e-10 | 1.5542e-11 | 320855.969
410879.594 | 4.0659e-09 | 4.8858e-09 | 1.434e-10 | 6.632e-09 | 5.0614e-09 | 2.5259e-10 | 7.1275e-10 | 2.9882e-10 | 1.5542e-11 | 320868.125
410891.75 | 4.1216e-09 | 4.9075e-09 | 1.4391e-10 | 6.6988e-09 | 5.0181e-09 | 2.5305e-10 | 7.2214e-10 | 3.0328e-10 | 1.5768e-11 | 320880.281
410903.938 | 4.116e-09 | 4.9034e-09 | 1.4349e-10 | 6.6225e-09 | 5.1383e-09 | 2.5568e-10 | 7.2161e-10 | 3.0214e-10 | 1.5478e-11 | 320892.469
410916.094 | 4.0869e-09 | 4.8985e-09 | 1.4347e-10 | 6.6856e-09 | 5.0893e-09 | 2.5346e-10 | 7.1907e-10 | 2.9894e-10 | 1.5494e-11 | 320904.625
410928.25 | 4.1319e-09 | 4.9e-09 | 1.4357e-10 | 6.6496e-09 | 5.0759e-09 | 2.5401e-10 | 7.1504e-10 | 3.0178e-10 | 1.571e-11 | 320916.781
410940.438 | 4.1144e-09 | 4.8793e-09 | 1.4443e-10 | 6.6214e-09 | 5.0676e-09 | 2.5529e-10 | 7.149e-10 | 2.9821e-10 | 1.5581e-11 | 320928.969
410952.594 | 4.0892e-09 | 4.8171e-09 | 1.4281e-10 | 6.7622e-09 | 5.1204e-09 | 2.5608e-10 | 7.1511e-10 | 3.0038e-10 | 1.5611e-11 | 320941.125
410964.75 | 4.0681e-09 | 4.8905e-09 | 1.4323e-10 | 6.5722e-09 | 5.0704e-09 | 2.5312e-10 | 7.1356e-10 | 3.0525e-10 | 1.5823e-11 | 320953.281
410976.938 | 4.0739e-09 | 4.9076e-09 | 1.4294e-10 | 6.6705e-09 | 5.0687e-09 | 2.5467e-10 | 7.1398e-10 | 2.9868e-10 | 1.5448e-11 | 320965.469
410989.094 | 4.0917e-09 | 4.9325e-09 | 1.4299e-10 | 6.7125e-09 | 5.0548e-09 | 2.5784e-10 | 7.2263e-10 | 3.0413e-10 | 1.5558e-11 | 320977.625
411001.25 | 4.0955e-09 | 4.8277e-09 | 1.4491e-10 | 6.7349e-09 | 5.0111e-09 | 2.5754e-10 | 7.2198e-10 | 3.037e-10 | 1.5605e-11 | 320989.781
411013.438 | 4.0809e-09 | 4.8689e-09 | 1.4442e-10 | 6.7381e-09 | 5.1e-09 | 2.5461e-10 | 7.2379e-10 | 2.9851e-10 | 1.5543e-11 | 321001.969
411025.594 | 4.0947e-09 | 4.8655e-09 | 1.4361e-10 | 6.6841e-09 | 5.0483e-09 | 2.5392e-10 | 7.1528e-10 | 3.035e-10 | 1.5653e-11 | 321014.125
411037.75 | 4.0894e-09 | 4.8727e-09 | 1.4372e-10 | 6.6312e-09 | 5.1044e-09 | 2.5453e-10 | 7.2332e-10 | 2.9951e-10 | 1.5612e-11 | 321026.281
411049.938 | 4.0739e-09 | 4.8785e-09 | 1.4154e-10 | 6.6677e-09 | 5.1415e-09 | 2.5577e-10 | 7.1226e-10 | 3.0254e-10 | 1.5688e-11 | 321038.469
411062.094 | 4.0933e-09 | 4.8796e-09 | 1.4406e-10 | 6.6725e-09 | 5.1059e-09 | 2.5559e-10 | 7.1458e-10 | 2.9881e-10 | 1.5539e-11 | 321050.625
411074.25 | 4.0107e-09 | 4.8659e-09 | 1.4407e-10 | 6.5924e-09 | 5.0811e-09 | 2.5382e-10 | 7.1758e-10 | 2.9962e-10 | 1.5642e-11 | 321062.781
411086.438 | 4.0682e-09 | 4.8949e-09 | 1.433e-10 | 6.6747e-09 | 5.1093e-09 | 2.5907e-10 | 7.1278e-10 | 3.0205e-10 | 1.5643e-11 | 321074.969
411098.594 | 4.1256e-09 | 4.9417e-09 | 1.4405e-10 | 6.6426e-09 | 5.0384e-09 | 2.5414e-10 | 7.1243e-10 | 2.9922e-10 | 1.5583e-11 | 321087.125
411110.75 | 4.1102e-09 | 4.9082e-09 | 1.4266e-10 | 6.593e-09 | 5.0764e-09 | 2.5603e-10 | 7.1261e-10 | 2.9915e-10 | 1.5532e-11 | 321099.281
411122.938 | 4.0394e-09 | 4.8467e-09 | 1.4208e-10 | 6.7064e-09 | 5.0797e-09 | 2.5348e-10 | 7.1269e-10 | 2.9919e-10 | 1.5529e-11 | 321111.469
411135.094 | 4.0896e-09 | 4.8602e-09 | 1.4296e-10 | 6.5851e-09 | 5.1438e-09 | 2.5492e-10 | 7.1613e-10 | 2.9977e-10 | 1.5643e-11 | 321123.625
411147.25 | 4.0275e-09 | 4.9237e-09 | 1.4205e-10 | 6.6563e-09 | 5.0945e-09 | 2.5463e-10 | 7.1133e-10 | 2.9757e-10 | 1.5476e-11 | 321135.781
411159.438 | 4.0924e-09 | 4.8695e-09 | 1.4254e-10 | 6.626e-09 | 5.0859e-09 | 2.5326e-10 | 7.1691e-10 | 3.046e-10 | 1.5369e-11 | 321147.969
411171.594 | 4.0855e-09 | 4.8289e-09 | 1.4317e-10 | 6.6594e-09 | 5.0854e-09 | 2.5293e-10 | 7.1232e-10 | 3.0112e-10 | 1.5541e-11 | 321160.125
411183.75 | 4.0955e-09 | 4.8959e-09 | 1.4317e-10 | 6.7147e-09 | 5.0677e-09 | 2.5511e-10 | 7.0685e-10 | 3.0195e-10 | 1.5488e-11 | 321172.281
411195.938 | 4.084e-09 | 4.9154e-09 | 1.435e-10 | 6.5971e-09 | 5.0612e-09 | 2.5463e-10 | 7.2052e-10 | 3.0245e-10 | 1.5483e-11 | 321184.469
411208.094 | 4.0671e-09 | 4.8993e-09 | 1.4252e-10 | 6.6321e-09 | 5.1106e-09 | 2.5476e-10 | 7.1113e-10 | 3.0129e-10 | 1.544e-11 | 321196.625
411220.281 | 4.0893e-09 | 4.8181e-09 | 1.4105e-10 | 6.5477e-09 | 5.0895e-09 | 2.5388e-10 | 7.1154e-10 | 2.9818e-10 | 1.535e-11 | 321208.812
411232.438 | 4.0999e-09 | 4.8502e-09 | 1.4319e-10 | 6.5982e-09 | 5.0842e-09 | 2.5598e-10 | 7.1714e-10 | 2.9927e-10 | 1.5515e-11 | 321220.969
411244.594 | 4.1681e-09 | 4.8265e-09 | 1.4226e-10 | 6.6078e-09 | 5.0724e-09 | 2.5464e-10 | 7.0558e-10 | 3.0075e-10 | 1.5322e-11 | 321233.125
411256.781 | 4.0852e-09 | 4.9165e-09 | 1.4123e-10 | 6.5952e-09 | 5.0516e-09 | 2.5415e-10 | 7.1115e-10 | 2.9481e-10 | 1.5565e-11 | 321245.312
411268.938 | 4.1003e-09 | 4.8225e-09 | 1.4095e-10 | 6.6065e-09 | 5.1173e-09 | 2.5548e-10 | 7.1442e-10 | 2.9791e-10 | 1.5672e-11 | 321257.469
411281.094 | 4.0925e-09 | 4.8123e-09 | 1.4064e-10 | 6.5711e-09 | 5.037e-09 | 2.5311e-10 | 7.0838e-10 | 3.0011e-10 | 1.5413e-11 | 321269.625
411293.281 | 4.0416e-09 | 4.883e-09 | 1.4316e-10 | 6.604e-09 | 5.1393e-09 | 2.5344e-10 | 7.0704e-10 | 2.974e-10 | 1.5491e-11 | 321281.812
411305.438 | 4.0834e-09 | 4.8301e-09 | 1.4122e-10 | 6.681e-09 | 5.045e-09 | 2.5557e-10 | 7.0445e-10 | 2.9866e-10 | 1.5479e-11 | 321293.969
411317.594 | 4.0768e-09 | 4.8248e-09 | 1.4128e-10 | 6.6373e-09 | 5.0347e-09 | 2.5161e-10 | 7.0408e-10 | 2.9762e-10 | 1.5175e-11 | 321306.125
411329.781 | 4.0426e-09 | 4.8636e-09 | 1.4325e-10 | 6.656e-09 | 4.9671e-09 | 2.5423e-10 | 7.1053e-10 | 2.9959e-10 | 1.5632e-11 | 321318.312
411341.938 | 4.0838e-09 | 4.8092e-09 | 1.4402e-10 | 6.6171e-09 | 5.0682e-09 | 2.5144e-10 | 7.1122e-10 | 3.0252e-10 | 1.5488e-11 | 321330.469
411354.094 | 4.0682e-09 | 4.8707e-09 | 1.4168e-10 | 6.641e-09 | 5.0829e-09 | 2.5251e-10 | 7.0058e-10 | 2.9833e-10 | 1.5371e-11 | 321342.625
411366.281 | 4.0537e-09 | 4.8748e-09 | 1.4308e-10 | 6.6545e-09 | 5.0975e-09 | 2.5323e-10 | 7.1264e-10 | 2.9914e-10 | 1.5665e-11 | 321354.812
411378.438 | 4.0926e-09 | 4.8047e-09 | 1.4183e-10 | 6.6063e-09 | 5.0163e-09 | 2.5696e-10 | 7.1225e-10 | 2.9732e-10 | 1.5575e-11 | 321366.969
411390.594 | 4.1084e-09 | 4.7969e-09 | 1.4133e-10 | 6.6278e-09 | 5.0752e-09 | 2.5725e-10 | 7.0556e-10 | 2.989e-10 | 1.5593e-11 | 321379.125
411402.781 | 4.0567e-09 | 4.8544e-09 | 1.4441e-10 | 6.6559e-09 | 5.0275e-09 | 2.5263e-10 | 7.1541e-10 | 3.0186e-10 | 1.5516e-11 | 321391.312
411414.938 | 4.1012e-09 | 4.7929e-09 | 1.4253e-10 | 6.6685e-09 | 5.0556e-09 | 2.5123e-10 | 7.1187e-10 | 2.9823e-10 | 1.5513e-11 | 321403.469
411427.094 | 4.0847e-09 | 4.8244e-09 | 1.4299e-10 | 6.6752e-09 | 5.0335e-09 | 2.5167e-10 | 7.1895e-10 | 3.0013e-10 | 1.5385e-11 | 321415.625
411439.281 | 4.0919e-09 | 4.8443e-09 | 1.4325e-10 | 6.6217e-09 | 5.013e-09 | 2.5444e-10 | 7.1174e-10 | 3.0082e-10 | 1.5408e-11 | 321427.812
411451.438 | 4.0932e-09 | 4.8306e-09 | 1.4241e-10 | 6.6067e-09 | 5.073e-09 | 2.5326e-10 | 7.1647e-10 | 3.0278e-10 | 1.5806e-11 | 321439.969
411463.594 | 4.072e-09 | 4.8457e-09 | 1.4277e-10 | 6.6785e-09 | 5.0321e-09 | 2.5392e-10 | 7.1502e-10 | 3.0221e-10 | 1.5434e-11 | 321452.125
411475.781 | 4.0422e-09 | 4.815e-09 | 1.4205e-10 | 6.6976e-09 | 5.0455e-09 | 2.5313e-10 | 7.096e-10 | 3.0173e-10 | 1.536e-11 | 321464.312
411487.938 | 4.0759e-09 | 4.8998e-09 | 1.4224e-10 | 6.5442e-09 | 5.0714e-09 | 2.551e-10 | 7.1913e-10 | 2.9939e-10 | 1.5633e-11 | 321476.469
411500.094 | 4.0644e-09 | 4.8254e-09 | 1.4261e-10 | 6.6889e-09 | 5.0457e-09 | 2.5776e-10 | 7.0753e-10 | 3.0091e-10 | 1.5661e-11 | 321488.625
411512.281 | 4.0864e-09 | 4.8253e-09 | 1.4286e-10 | 6.6769e-09 | 5.0615e-09 | 2.547e-10 | 7.2836e-10 | 3.0338e-10 | 1.5791e-11 | 321500.812
411524.438 | 4.1216e-09 | 4.8624e-09 | 1.4244e-10 | 6.6862e-09 | 5.0326e-09 | 2.5358e-10 | 7.1128e-10 | 2.9887e-10 | 1.5572e-11 | 321512.969
411536.594 | 4.0595e-09 | 4.8475e-09 | 1.4323e-10 | 6.7157e-09 | 5.0638e-09 | 2.5805e-10 | 7.1648e-10 | 3.0358e-10 | 1.5444e-11 | 321525.125
411548.781 | 4.0704e-09 | 4.782e-09 | 1.4271e-10 | 6.6665e-09 | 5.0052e-09 | 2.5307e-10 | 7.0818e-10 | 2.9719e-10 | 1.5656e-11 | 321537.312
411560.938 | 4.127e-09 | 4.8225e-09 | 1.4381e-10 | 6.661e-09 | 5.049e-09 | 2.5396e-10 | 7.2419e-10 | 3.0179e-10 | 1.5454e-11 | 321549.469
411573.094 | 4.0842e-09 | 4.853e-09 | 1.4398e-10 | 6.6467e-09 | 5.0801e-09 | 2.5203e-10 | 7.086e-10 | 2.9949e-10 | 1.54e-11 | 321561.625
411585.281 | 4.0706e-09 | 4.8693e-09 | 1.4233e-10 | 6.654e-09 | 4.9821e-09 | 2.5594e-10 | 7.1171e-10 | 2.9888e-10 | 1.5477e-11 | 321573.812
411597.438 | 4.0648e-09 | 4.8142e-09 | 1.4514e-10 | 6.7008e-09 | 5.1055e-09 | 2.5248e-10 | 7.142e-10 | 3.0069e-10 | 1.5837e-11 | 321585.969
411609.625 | 4.0671e-09 | 4.8492e-09 | 1.4245e-10 | 6.5805e-09 | 5.0454e-09 | 2.5427e-10 | 7.1991e-10 | 3.0186e-10 | 1.5627e-11 | 321598.156
411621.781 | 4.0765e-09 | 4.8314e-09 | 1.4332e-10 | 6.6219e-09 | 5.0673e-09 | 2.5173e-10 | 7.2415e-10 | 3.0317e-10 | 1.5585e-11 | 321610.312
411633.938 | 4.104e-09 | 4.8703e-09 | 1.4321e-10 | 6.5826e-09 | 5.0469e-09 | 2.5379e-10 | 7.2073e-10 | 3.0333e-10 | 1.5692e-11 | 321622.469
411646.125 | 4.0727e-09 | 4.8988e-09 | 1.4329e-10 | 6.6436e-09 | 5.0915e-09 | 2.5509e-10 | 7.2287e-10 | 3.0536e-10 | 1.585e-11 | 321634.656
411658.281 | 4.0701e-09 | 4.858e-09 | 1.4252e-10 | 6.6632e-09 | 5.025e-09 | 2.5398e-10 | 7.2016e-10 | 2.9958e-10 | 1.5528e-11 | 321646.812
411670.438 | 4.0702e-09 | 4.7986e-09 | 1.419e-10 | 6.696e-09 | 5.073e-09 | 2.5394e-10 | 7.106e-10 | 3.0098e-10 | 1.5661e-11 | 321658.969
411682.625 | 4.089e-09 | 4.8252e-09 | 1.4172e-10 | 6.6616e-09 | 5.0272e-09 | 2.5354e-10 | 7.197e-10 | 3.0166e-10 | 1.5678e-11 | 321671.156
411694.781 | 4.0629e-09 | 4.7832e-09 | 1.4425e-10 | 6.6648e-09 | 5.0481e-09 | 2.5451e-10 | 7.1361e-10 | 3.0152e-10 | 1.5533e-11 | 321683.312
411706.938 | 4.0803e-09 | 4.8207e-09 | 1.431e-10 | 6.6433e-09 | 5.0079e-09 | 2.5826e-10 | 7.2027e-10 | 3.0143e-10 | 1.5256e-11 | 321695.469
411719.125 | 4.0758e-09 | 4.7929e-09 | 1.4287e-10 | 6.6208e-09 | 5.1045e-09 | 2.5501e-10 | 7.133e-10 | 3.0124e-10 | 1.55e-11 | 321707.656
411731.281 | 4.0648e-09 | 4.8359e-09 | 1.4265e-10 | 6.6586e-09 | 5.0164e-09 | 2.56e-10 | 7.1481e-10 | 3.0069e-10 | 1.5513e-11 | 321719.812
411743.438 | 4.0633e-09 | 4.8416e-09 | 1.4316e-10 | 6.6088e-09 | 5.0339e-09 | 2.5279e-10 | 7.2551e-10 | 2.9904e-10 | 1.5517e-11 | 321731.969
411755.625 | 4.0669e-09 | 4.8667e-09 | 1.4452e-10 | 6.5926e-09 | 5.0443e-09 | 2.5412e-10 | 7.1615e-10 | 3.0307e-10 | 1.5754e-11 | 321744.156
411767.781 | 4.1295e-09 | 4.8997e-09 | 1.4177e-10 | 6.716e-09 | 5.0368e-09 | 2.5205e-10 | 7.1498e-10 | 3.0553e-10 | 1.5661e-11 | 321756.312
411779.938 | 4.0642e-09 | 4.8738e-09 | 1.4327e-10 | 6.6897e-09 | 5.0357e-09 | 2.5609e-10 | 7.2313e-10 | 2.9979e-10 | 1.5363e-11 | 321768.469
411792.125 | 4.0968e-09 | 4.8264e-09 | 1.4248e-10 | 6.551e-09 | 5.0458e-09 | 2.5258e-10 | 7.1154e-10 | 3.0376e-10 | 1.5558e-11 | 321780.656
411804.281 | 4.0722e-09 | 4.8444e-09 | 1.4289e-10 | 6.6146e-09 | 5.062e-09 | 2.555e-10 | 7.1983e-10 | 3.0037e-10 | 1.5542e-11 | 321792.812
411816.438 | 4.062e-09 | 4.7683e-09 | 1.4244e-10 | 6.6318e-09 | 5.0559e-09 | 2.5321e-10 | 7.1148e-10 | 3.0294e-10 | 1.568e-11 | 321804.969
411828.625 | 4.0362e-09 | 4.8605e-09 | 1.4463e-10 | 6.573e-09 | 5.0098e-09 | 2.5316e-10 | 7.1479e-10 | 2.9992e-10 | 1.5474e-11 | 321817.156
411840.781 | 4.092e-09 | 4.8896e-09 | 1.4262e-10 | 6.6723e-09 | 5.0831e-09 | 2.5341e-10 | 7.1987e-10 | 2.996e-10 | 1.5696e-11 | 321829.312
411852.938 | 4.0712e-09 | 4.8405e-09 | 1.4293e-10 | 6.6304e-09 | 5.0346e-09 | 2.5443e-10 | 7.2072e-10 | 3.001e-10 | 1.543e-11 | 321841.469
411865.125 | 4.0474e-09 | 4.8718e-09 | 1.4209e-10 | 6.6932e-09 | 5.0075e-09 | 2.5554e-10 | 7.2951e-10 | 2.9819e-10 | 1.5789e-11 | 321853.656
411877.281 | 4.0415e-09 | 4.8161e-09 | 1.4387e-10 | 6.7383e-09 | 5.0607e-09 | 2.53e-10 | 7.1325e-10 | 2.9948e-10 | 1.5536e-11 | 321865.812
411889.438 | 4.0399e-09 | 4.8455e-09 | 1.4319e-10 | 6.6496e-09 | 5.0567e-09 | 2.5305e-10 | 7.1022e-10 | 3.0228e-10 | 1.5563e-11 | 321877.969
411901.625 | 4.0839e-09 | 4.8452e-09 | 1.4278e-10 | 6.6181e-09 | 5.0273e-09 | 2.5106e-10 | 7.1409e-10 | 3.0072e-10 | 1.5393e-11 | 321890.156
411913.781 | 4.0735e-09 | 4.8276e-09 | 1.432e-10 | 6.6171e-09 | 4.9812e-09 | 2.5637e-10 | 7.1591e-10 | 3.0221e-10 | 1.5431e-11 | 321902.312
411925.938 | 4.0065e-09 | 4.7854e-09 | 1.4342e-10 | 6.5751e-09 | 4.9662e-09 | 2.5253e-10 | 7.1088e-10 | 3.0095e-10 | 1.5517e-11 | 321914.469
411938.125 | 4.0514e-09 | 4.8773e-09 | 1.4399e-10 | 6.6742e-09 | 5.0016e-09 | 2.5378e-10 | 7.1446e-10 | 3.0139e-10 | 1.5482e-11 | 321926.656
411950.281 | 4.0665e-09 | 4.8089e-09 | 1.4295e-10 | 6.6658e-09 | 5.0539e-09 | 2.5618e-10 | 7.1407e-10 | 3.0118e-10 | 1.5455e-11 | 321938.812
411962.438 | 4.0664e-09 | 4.8392e-09 | 1.4375e-10 | 6.6966e-09 | 5.0519e-09 | 2.5333e-10 | 7.1578e-10 | 3.0415e-10 | 1.5589e-11 | 321950.969
411974.625 | 4.0717e-09 | 4.8102e-09 | 1.434e-10 | 6.5837e-09 | 5.0574e-09 | 2.5198e-10 | 7.1619e-10 | 2.9864e-10 | 1.5382e-11 | 321963.156
411986.781 | 4.0996e-09 | 4.8233e-09 | 1.4239e-10 | 6.6212e-09 | 5.0231e-09 | 2.5257e-10 | 7.1786e-10 | 2.9836e-10 | 1.5348e-11 | 321975.312
411998.969 | 4.0479e-09 | 4.8604e-09 | 1.4394e-10 | 6.6784e-09 | 5.0381e-09 | 2.5491e-10 | 7.2093e-10 | 3.0209e-10 | 1.5637e-11 | 321987.5
412011.125 | 4.1011e-09 | 4.819e-09 | 1.4316e-10 | 6.7062e-09 | 4.9991e-09 | 2.5337e-10 | 7.1112e-10 | 2.9665e-10 | 1.567e-11 | 321999.656
412023.281 | 4.0427e-09 | 4.8239e-09 | 1.4376e-10 | 6.5873e-09 | 5.0409e-09 | 2.5519e-10 | 7.1172e-10 | 2.998e-10 | 1.5449e-11 | 322011.812
412035.469 | 4.0624e-09 | 4.8428e-09 | 1.4206e-10 | 6.6033e-09 | 5.0324e-09 | 2.5302e-10 | 7.1849e-10 | 2.9985e-10 | 1.5729e-11 | 322024
412047.625 | 4.1129e-09 | 4.8482e-09 | 1.43e-10 | 6.6587e-09 | 5.0054e-09 | 2.5383e-10 | 7.2514e-10 | 3.0037e-10 | 1.5649e-11 | 322036.156
412059.781 | 4.054e-09 | 4.8166e-09 | 1.4241e-10 | 6.6492e-09 | 4.9961e-09 | 2.532e-10 | 7.0914e-10 | 2.9831e-10 | 1.5538e-11 | 322048.312
412071.969 | 4.0279e-09 | 4.8314e-09 | 1.4239e-10 | 6.6251e-09 | 4.986e-09 | 2.5436e-10 | 7.0858e-10 | 3.0048e-10 | 1.544e-11 | 322060.5
412084.125 | 4.038e-09 | 4.7948e-09 | 1.413e-10 | 6.692e-09 | 5.0506e-09 | 2.5356e-10 | 7.1353e-10 | 2.9552e-10 | 1.5167e-11 | 322072.656
412096.281 | 4.0353e-09 | 4.8061e-09 | 1.4089e-10 | 6.5512e-09 | 5.0233e-09 | 2.5491e-10 | 7.1215e-10 | 2.9718e-10 | 1.5523e-11 | 322084.812
412108.469 | 4.0434e-09 | 4.818e-09 | 1.4198e-10 | 6.5571e-09 | 5.0373e-09 | 2.5406e-10 | 7.1178e-10 | 2.9862e-10 | 1.548e-11 | 322097
412120.625 | 4.0453e-09 | 4.8609e-09 | 1.4225e-10 | 6.588e-09 | 5.0363e-09 | 2.5434e-10 | 7.097e-10 | 2.9958e-10 | 1.5392e-11 | 322109.156
412132.781 | 4.0754e-09 | 4.8013e-09 | 1.4165e-10 | 6.6038e-09 | 5.0074e-09 | 2.5517e-10 | 7.1915e-10 | 2.993e-10 | 1.5604e-11 | 322121.312
412144.969 | 4.0573e-09 | 4.8217e-09 | 1.4186e-10 | 6.6154e-09 | 5.0166e-09 | 2.5072e-10 | 7.0838e-10 | 3.0204e-10 | 1.5392e-11 | 322133.5
412157.125 | 4.0791e-09 | 4.8204e-09 | 1.4092e-10 | 6.5885e-09 | 5.0007e-09 | 2.5461e-10 | 7.1149e-10 | 3.0207e-10 | 1.5448e-11 | 322145.656
412169.281 | 4.0709e-09 | 4.8564e-09 | 1.4073e-10 | 6.5987e-09 | 5.0345e-09 | 2.5329e-10 | 7.1184e-10 | 2.9787e-10 | 1.5527e-11 | 322157.812
412181.469 | 4.1372e-09 | 4.8112e-09 | 1.4153e-10 | 6.6556e-09 | 5.0388e-09 | 2.5258e-10 | 7.1032e-10 | 2.9787e-10 | 1.5527e-11 | 322170
412193.625 | 4.0508e-09 | 4.8482e-09 | 1.4198e-10 | 6.5641e-09 | 5.0559e-09 | 2.5295e-10 | 7.0849e-10 | 2.9747e-10 | 1.5543e-11 | 322182.156
412205.781 | 4.1149e-09 | 4.7975e-09 | 1.4109e-10 | 6.5787e-09 | 4.9756e-09 | 2.5582e-10 | 7.1479e-10 | 3.0028e-10 | 1.5167e-11 | 322194.312
412217.969 | 4.0516e-09 | 4.8848e-09 | 1.4235e-10 | 6.5818e-09 | 5.0428e-09 | 2.5206e-10 | 7.1001e-10 | 2.9795e-10 | 1.5589e-11 | 322206.5
412230.125 | 4.0998e-09 | 4.824e-09 | 1.4324e-10 | 6.5756e-09 | 5.0144e-09 | 2.5483e-10 | 7.1328e-10 | 2.9931e-10 | 1.5455e-11 | 322218.656
412242.281 | 4.0454e-09 | 4.8663e-09 | 1.4323e-10 | 6.5864e-09 | 5.0309e-09 | 2.551e-10 | 7.0539e-10 | 2.974e-10 | 1.5238e-11 | 322230.812
412254.469 | 4.0846e-09 | 4.894e-09 | 1.4368e-10 | 6.51e-09 | 5.0562e-09 | 2.5227e-10 | 7.0229e-10 | 2.9447e-10 | 1.5394e-11 | 322243
412266.625 | 4.0641e-09 | 4.8622e-09 | 1.4488e-10 | 6.5873e-09 | 5.0676e-09 | 2.5709e-10 | 7.1436e-10 | 2.9871e-10 | 1.524e-11 | 322255.156
412278.781 | 4.0551e-09 | 4.9046e-09 | 1.4189e-10 | 6.6382e-09 | 5.0225e-09 | 2.521e-10 | 7.1115e-10 | 2.9814e-10 | 1.5159e-11 | 322267.312
412290.969 | 4.0894e-09 | 4.9312e-09 | 1.4296e-10 | 6.5808e-09 | 5.0138e-09 | 2.5332e-10 | 7.1113e-10 | 2.9859e-10 | 1.5471e-11 | 322279.5
412303.125 | 4.0455e-09 | 4.9005e-09 | 1.4236e-10 | 6.6284e-09 | 5.0191e-09 | 2.558e-10 | 7.0766e-10 | 2.9826e-10 | 1.5355e-11 | 322291.656
412315.281 | 4.0943e-09 | 4.8416e-09 | 1.426e-10 | 6.5906e-09 | 5.0624e-09 | 2.5319e-10 | 7.1172e-10 | 3.0282e-10 | 1.5365e-11 | 322303.812
412327.469 | 4.091e-09 | 4.8269e-09 | 1.4117e-10 | 6.5893e-09 | 5.0797e-09 | 2.5357e-10 | 7.1253e-10 | 2.9903e-10 | 1.5467e-11 | 322316
412339.625 | 4.0631e-09 | 4.8473e-09 | 1.4162e-10 | 6.5866e-09 | 5.053e-09 | 2.538e-10 | 7.1197e-10 | 2.9995e-10 | 1.5224e-11 | 322328.156
412351.813 | 4.0815e-09 | 4.8459e-09 | 1.409e-10 | 6.5471e-09 | 5.0284e-09 | 2.5586e-10 | 7.1506e-10 | 2.9765e-10 | 1.5538e-11 | 322340.344
412363.969 | 4.0382e-09 | 4.8731e-09 | 1.4382e-10 | 6.5216e-09 | 5.0689e-09 | 2.5725e-10 | 7.1116e-10 | 2.9942e-10 | 1.548e-11 | 322352.5
412376.125 | 4.1165e-09 | 4.8547e-09 | 1.4228e-10 | 6.5569e-09 | 5.046e-09 | 2.5421e-10 | 7.1356e-10 | 2.9677e-10 | 1.5453e-11 | 322364.656
412388.313 | 4.0458e-09 | 4.8194e-09 | 1.4295e-10 | 6.6079e-09 | 4.9748e-09 | 2.5504e-10 | 7.0808e-10 | 3.0016e-10 | 1.5318e-11 | 322376.844
412400.469 | 4.0594e-09 | 4.8655e-09 | 1.437e-10 | 6.603e-09 | 5.0191e-09 | 2.5066e-10 | 7.0499e-10 | 3.0193e-10 | 1.5482e-11 | 322389
412412.625 | 4.0704e-09 | 4.8736e-09 | 1.419e-10 | 6.5953e-09 | 4.9783e-09 | 2.5192e-10 | 7.1228e-10 | 2.9911e-10 | 1.5557e-11 | 322401.156
412424.813 | 4.0909e-09 | 4.8657e-09 | 1.4379e-10 | 6.5912e-09 | 5.1042e-09 | 2.5673e-10 | 7.1493e-10 | 2.9855e-10 | 1.5573e-11 | 322413.344
412436.969 | 4.1045e-09 | 4.8794e-09 | 1.4352e-10 | 6.6233e-09 | 5.1246e-09 | 2.5655e-10 | 7.0362e-10 | 2.9964e-10 | 1.5576e-11 | 322425.5
412449.125 | 4.1317e-09 | 4.8509e-09 | 1.4254e-10 | 6.6912e-09 | 5.0424e-09 | 2.5344e-10 | 7.1463e-10 | 2.9617e-10 | 1.5589e-11 | 322437.656
412461.313 | 4.0784e-09 | 4.8463e-09 | 1.4285e-10 | 6.5904e-09 | 5.0857e-09 | 2.546e-10 | 7.0822e-10 | 2.9992e-10 | 1.5436e-11 | 322449.844
412473.469 | 4.0836e-09 | 4.8307e-09 | 1.4159e-10 | 6.6593e-09 | 4.9954e-09 | 2.5664e-10 | 7.0799e-10 | 2.9721e-10 | 1.5556e-11 | 322462
412485.625 | 4.0785e-09 | 4.8177e-09 | 1.4255e-10 | 6.5302e-09 | 5.0064e-09 | 2.5459e-10 | 7.0664e-10 | 3.0105e-10 | 1.5764e-11 | 322474.156
412497.813 | 4.0769e-09 | 4.8478e-09 | 1.4327e-10 | 6.623e-09 | 5.0877e-09 | 2.5212e-10 | 7.0738e-10 | 2.9946e-10 | 1.5439e-11 | 322486.344
412509.969 | 4.0577e-09 | 4.9159e-09 | 1.4139e-10 | 6.5662e-09 | 5.0124e-09 | 2.5281e-10 | 7.0984e-10 | 3.0053e-10 | 1.5403e-11 | 322498.5
412522.125 | 4.0612e-09 | 4.8068e-09 | 1.4163e-10 | 6.5522e-09 | 5.1017e-09 | 2.5224e-10 | 7.0768e-10 | 2.9913e-10 | 1.5453e-11 | 322510.656
412534.313 | 4.1178e-09 | 4.8987e-09 | 1.4166e-10 | 6.6452e-09 | 5.1255e-09 | 2.5395e-10 | 7.1022e-10 | 2.9786e-10 | 1.5441e-11 | 322522.844
412546.469 | 4.041e-09 | 4.8605e-09 | 1.4173e-10 | 6.6655e-09 | 5.0422e-09 | 2.5243e-10 | 7.0847e-10 | 2.9635e-10 | 1.5327e-11 | 322535
412558.625 | 4.0682e-09 | 4.8731e-09 | 1.4266e-10 | 6.5477e-09 | 5.1031e-09 | 2.5233e-10 | 7.0702e-10 | 2.9521e-10 | 1.533e-11 | 322547.156
412570.813 | 4.0689e-09 | 4.8468e-09 | 1.4135e-10 | 6.6179e-09 | 5.0448e-09 | 2.5478e-10 | 7.0401e-10 | 3.0037e-10 | 1.5443e-11 | 322559.344
412582.969 | 4.0754e-09 | 4.8285e-09 | 1.4225e-10 | 6.6037e-09 | 5.0431e-09 | 2.5466e-10 | 7.0949e-10 | 2.9727e-10 | 1.537e-11 | 322571.5
412595.125 | 4.0939e-09 | 4.7698e-09 | 1.4072e-10 | 6.6072e-09 | 5.0639e-09 | 2.5635e-10 | 7.1969e-10 | 2.9606e-10 | 1.5598e-11 | 322583.656
412607.313 | 4.1164e-09 | 4.8984e-09 | 1.4163e-10 | 6.6076e-09 | 5.0692e-09 | 2.5411e-10 | 7.147e-10 | 2.9416e-10 | 1.5333e-11 | 322595.844
412619.469 | 4.0639e-09 | 4.8288e-09 | 1.409e-10 | 6.58e-09 | 4.9838e-09 | 2.5301e-10 | 7.0607e-10 | 2.9624e-10 | 1.5274e-11 | 322608
412631.625 | 4.053e-09 | 4.8488e-09 | 1.4211e-10 | 6.5886e-09 | 5.0113e-09 | 2.5417e-10 | 6.9731e-10 | 2.9475e-10 | 1.5313e-11 | 322620.156
412643.813 | 4.077e-09 | 4.846e-09 | 1.4305e-10 | 6.5919e-09 | 5.0669e-09 | 2.5184e-10 | 6.9791e-10 | 2.9954e-10 | 1.5251e-11 | 322632.344
412655.969 | 4.1072e-09 | 4.8265e-09 | 1.4195e-10 | 6.5616e-09 | 5.0481e-09 | 2.5219e-10 | 7.0405e-10 | 2.9792e-10 | 1.5379e-11 | 322644.5
412668.125 | 4.0337e-09 | 4.8255e-09 | 1.4064e-10 | 6.5101e-09 | 5.0225e-09 | 2.5374e-10 | 7.1075e-10 | 2.9559e-10 | 1.5346e-11 | 322656.656
412680.313 | 4.0796e-09 | 4.862e-09 | 1.4207e-10 | 6.6166e-09 | 5.0426e-09 | 2.525e-10 | 7.0951e-10 | 2.9555e-10 | 1.5359e-11 | 322668.844
412692.469 | 4.0965e-09 | 4.9046e-09 | 1.4049e-10 | 6.5746e-09 | 5.0744e-09 | 2.5101e-10 | 7.0418e-10 | 2.9371e-10 | 1.5512e-11 | 322681
412704.625 | 4.025e-09 | 4.7897e-09 | 1.4325e-10 | 6.5355e-09 | 5.0249e-09 | 2.5309e-10 | 6.9656e-10 | 2.9717e-10 | 1.5461e-11 | 322693.156
412716.813 | 4.09e-09 | 4.7829e-09 | 1.4225e-10 | 6.5236e-09 | 5.0374e-09 | 2.5273e-10 | 7.049e-10 | 2.9748e-10 | 1.5297e-11 | 322705.344
412728.969 | 4.0506e-09 | 4.8191e-09 | 1.3956e-10 | 6.5069e-09 | 5.0615e-09 | 2.5159e-10 | 6.9802e-10 | 2.9359e-10 | 1.5474e-11 | 322717.5
412741.156 | 4.0599e-09 | 4.8449e-09 | 1.4107e-10 | 6.5414e-09 | 5.0834e-09 | 2.535e-10 | 7.0483e-10 | 2.9822e-10 | 1.5229e-11 | 322729.687
412753.313 | 4.063e-09 | 4.8535e-09 | 1.4279e-10 | 6.5657e-09 | 5.1162e-09 | 2.5132e-10 | 7.1731e-10 | 3.0009e-10 | 1.5363e-11 | 322741.844
412765.469 | 4.0887e-09 | 4.8177e-09 | 1.4029e-10 | 6.5331e-09 | 5.0602e-09 | 2.5364e-10 | 7.0776e-10 | 3.0109e-10 | 1.5357e-11 | 322754
412777.656 | 4.0367e-09 | 4.8196e-09 | 1.4022e-10 | 6.5157e-09 | 5.0811e-09 | 2.5224e-10 | 6.9344e-10 | 2.9145e-10 | 1.5394e-11 | 322766.187
412789.813 | 4.0261e-09 | 4.8367e-09 | 1.4025e-10 | 6.5059e-09 | 4.9989e-09 | 2.5387e-10 | 7.0202e-10 | 2.954e-10 | 1.538e-11 | 322778.344
412801.969 | 4.0857e-09 | 4.8199e-09 | 1.4028e-10 | 6.4996e-09 | 5.0186e-09 | 2.5121e-10 | 7.0399e-10 | 2.9489e-10 | 1.5116e-11 | 322790.5
412814.156 | 4.0432e-09 | 4.839e-09 | 1.4133e-10 | 6.5921e-09 | 5.0531e-09 | 2.4984e-10 | 6.9661e-10 | 2.9392e-10 | 1.5596e-11 | 322802.687
412826.313 | 4.0429e-09 | 4.8196e-09 | 1.41e-10 | 6.5539e-09 | 5.0079e-09 | 2.5365e-10 | 7.0372e-10 | 2.9416e-10 | 1.549e-11 | 322814.844
412838.469 | 4.0712e-09 | 4.8094e-09 | 1.3941e-10 | 6.4956e-09 | 5.0164e-09 | 2.5262e-10 | 7.0632e-10 | 3.0015e-10 | 1.545e-11 | 322827
412850.656 | 4.0599e-09 | 4.8177e-09 | 1.3981e-10 | 6.4588e-09 | 5.0347e-09 | 2.5441e-10 | 7.0811e-10 | 2.9771e-10 | 1.5499e-11 | 322839.187
412862.813 | 4.0657e-09 | 4.7906e-09 | 1.4062e-10 | 6.5168e-09 | 5.0638e-09 | 2.5281e-10 | 6.9922e-10 | 2.9483e-10 | 1.5344e-11 | 322851.344
412874.969 | 4.0518e-09 | 4.8083e-09 | 1.4064e-10 | 6.5577e-09 | 5.0066e-09 | 2.5252e-10 | 7.0781e-10 | 2.9446e-10 | 1.5482e-11 | 322863.5
412887.156 | 4.0272e-09 | 4.7916e-09 | 1.3894e-10 | 6.5145e-09 | 5.0285e-09 | 2.5085e-10 | 7.0692e-10 | 2.952e-10 | 1.5297e-11 | 322875.687
412899.313 | 4.0635e-09 | 4.8431e-09 | 1.4181e-10 | 6.5536e-09 | 4.9772e-09 | 2.5298e-10 | 7.119e-10 | 2.9783e-10 | 1.5343e-11 | 322887.844
412911.469 | 4.0729e-09 | 4.8302e-09 | 1.4059e-10 | 6.5441e-09 | 5.0107e-09 | 2.5258e-10 | 7.0275e-10 | 2.9575e-10 | 1.533e-11 | 322900
412923.656 | 4.0254e-09 | 4.8765e-09 | 1.4076e-10 | 6.5558e-09 | 4.9856e-09 | 2.5229e-10 | 7.0657e-10 | 2.9931e-10 | 1.5311e-11 | 322912.187
412935.813 | 4.0602e-09 | 4.785e-09 | 1.4165e-10 | 6.5446e-09 | 5.0038e-09 | 2.5079e-10 | 7.0333e-10 | 2.9471e-10 | 1.5375e-11 | 322924.344
412947.969 | 4.0736e-09 | 4.8353e-09 | 1.4118e-10 | 6.5096e-09 | 5.0198e-09 | 2.4938e-10 | 7.0412e-10 | 2.9387e-10 | 1.532e-11 | 322936.5
412960.156 | 4.0155e-09 | 4.8097e-09 | 1.4125e-10 | 6.6442e-09 | 4.986e-09 | 2.5221e-10 | 7.0496e-10 | 2.9403e-10 | 1.5352e-11 | 322948.687
412972.313 | 4.0715e-09 | 4.8274e-09 | 1.4154e-10 | 6.5525e-09 | 5.0289e-09 | 2.5425e-10 | 7.0145e-10 | 2.9392e-10 | 1.5285e-11 | 322960.844
412984.469 | 4.0535e-09 | 4.8372e-09 | 1.4019e-10 | 6.5516e-09 | 5.0706e-09 | 2.5491e-10 | 7.0156e-10 | 2.9552e-10 | 1.5441e-11 | 322973
412996.656 | 4.0561e-09 | 4.8926e-09 | 1.4107e-10 | 6.6682e-09 | 5.0353e-09 | 2.5462e-10 | 7.0723e-10 | 2.9643e-10 | 1.5425e-11 | 322985.187
413008.813 | 4.0641e-09 | 4.8878e-09 | 1.4251e-10 | 6.5342e-09 | 5.0436e-09 | 2.5325e-10 | 6.9884e-10 | 2.9471e-10 | 1.5366e-11 | 322997.344
413020.969 | 4.0569e-09 | 4.8242e-09 | 1.4195e-10 | 6.5823e-09 | 5.0448e-09 | 2.5565e-10 | 7.0134e-10 | 2.9501e-10 | 1.5385e-11 | 323009.5
413033.156 | 4.1014e-09 | 4.7971e-09 | 1.4222e-10 | 6.578e-09 | 5.0635e-09 | 2.5063e-10 | 7.0362e-10 | 2.9647e-10 | 1.5238e-11 | 323021.687
413045.313 | 4.0995e-09 | 4.858e-09 | 1.4182e-10 | 6.5269e-09 | 5.0108e-09 | 2.5366e-10 | 6.9988e-10 | 2.9518e-10 | 1.5395e-11 | 323033.844
413057.469 | 4.0813e-09 | 4.811e-09 | 1.4053e-10 | 6.4874e-09 | 5.036e-09 | 2.4767e-10 | 7.0092e-10 | 2.9617e-10 | 1.5471e-11 | 323046
413069.656 | 4.0582e-09 | 4.8831e-09 | 1.4302e-10 | 6.5545e-09 | 5.0375e-09 | 2.537e-10 | 7.0247e-10 | 2.9652e-10 | 1.5617e-11 | 323058.187
413081.813 | 4.0781e-09 | 4.8276e-09 | 1.4142e-10 | 6.5856e-09 | 5.054e-09 | 2.5379e-10 | 7.057e-10 | 2.9533e-10 | 1.5489e-11 | 323070.344
413093.969 | 4.0804e-09 | 4.8721e-09 | 1.4159e-10 | 6.4801e-09 | 5.0104e-09 | 2.4946e-10 | 7.0527e-10 | 2.9672e-10 | 1.5249e-11 | 323082.5
413106.156 | 4.0449e-09 | 4.8276e-09 | 1.4026e-10 | 6.5429e-09 | 5.0424e-09 | 2.5214e-10 | 7.0234e-10 | 2.9676e-10 | 1.5139e-11 | 323094.687
413118.313 | 4.0455e-09 | 4.8213e-09 | 1.4005e-10 | 6.5162e-09 | 4.995e-09 | 2.477e-10 | 7.0133e-10 | 2.9789e-10 | 1.5547e-11 | 323106.844
413130.5 | 4.0486e-09 | 4.8755e-09 | 1.3953e-10 | 6.4842e-09 | 5.0147e-09 | 2.5359e-10 | 7.0303e-10 | 2.9321e-10 | 1.5308e-11 | 323119.031
413142.656 | 4.0456e-09 | 4.7745e-09 | 1.3902e-10 | 6.5275e-09 | 5.03e-09 | 2.5152e-10 | 7.007e-10 | 2.9397e-10 | 1.549e-11 | 323131.187
413154.813 | 4.0937e-09 | 4.8662e-09 | 1.4115e-10 | 6.5367e-09 | 5.0543e-09 | 2.5306e-10 | 7.0152e-10 | 2.9589e-10 | 1.5457e-11 | 323143.344
413167 | 4.0623e-09 | 4.8734e-09 | 1.3931e-10 | 6.5407e-09 | 5.007e-09 | 2.535e-10 | 7.0639e-10 | 2.9523e-10 | 1.5363e-11 | 323155.531
413179.156 | 4.0624e-09 | 4.8635e-09 | 1.3995e-10 | 6.632e-09 | 5.0229e-09 | 2.5164e-10 | 7.1179e-10 | 2.949e-10 | 1.5374e-11 | 323167.687
413191.313 | 4.1049e-09 | 4.7923e-09 | 1.4008e-10 | 6.5445e-09 | 5.0025e-09 | 2.5323e-10 | 7.0454e-10 | 2.9523e-10 | 1.5559e-11 | 323179.844
413203.5 | 4.0824e-09 | 4.8487e-09 | 1.4034e-10 | 6.5153e-09 | 5.0403e-09 | 2.5346e-10 | 7.0765e-10 | 2.9419e-10 | 1.5381e-11 | 323192.031
413215.656 | 4.0699e-09 | 4.8006e-09 | 1.4039e-10 | 6.4793e-09 | 5.0415e-09 | 2.5217e-10 | 7.0732e-10 | 2.9508e-10 | 1.546e-11 | 323204.187
413227.813 | 4.0603e-09 | 4.8431e-09 | 1.3994e-10 | 6.5413e-09 | 5.0415e-09 | 2.524e-10 | 6.9606e-10 | 2.9542e-10 | 1.5441e-11 | 323216.344
413240 | 4.0154e-09 | 4.8431e-09 | 1.4058e-10 | 6.5107e-09 | 5.0477e-09 | 2.5021e-10 | 6.9719e-10 | 2.9334e-10 | 1.5407e-11 | 323228.531
413252.156 | 4.0337e-09 | 4.8115e-09 | 1.4159e-10 | 6.5886e-09 | 5.0309e-09 | 2.5072e-10 | 7.0477e-10 | 2.9777e-10 | 1.5359e-11 | 323240.687
413264.313 | 4.0605e-09 | 4.8513e-09 | 1.4058e-10 | 6.5892e-09 | 5.0201e-09 | 2.5103e-10 | 6.9802e-10 | 2.9979e-10 | 1.5414e-11 | 323252.844
413276.5 | 4.0462e-09 | 4.8144e-09 | 1.4012e-10 | 6.492e-09 | 5.0451e-09 | 2.4903e-10 | 7.016e-10 | 2.9219e-10 | 1.5275e-11 | 323265.031
413288.656 | 4.0429e-09 | 4.7898e-09 | 1.3946e-10 | 6.5348e-09 | 4.9677e-09 | 2.5241e-10 | 6.9558e-10 | 2.9346e-10 | 1.5061e-11 | 323277.187
413300.813 | 4.0632e-09 | 4.8314e-09 | 1.407e-10 | 6.5473e-09 | 4.9754e-09 | 2.5119e-10 | 7.04e-10 | 2.9022e-10 | 1.544e-11 | 323289.344
413313 | 4.0582e-09 | 4.7987e-09 | 1.3923e-10 | 6.5093e-09 | 5.0154e-09 | 2.5177e-10 | 6.9631e-10 | 2.9474e-10 | 1.5488e-11 | 323301.531
413325.156 | 4.029e-09 | 4.7566e-09 | 1.3889e-10 | 6.5612e-09 | 4.9959e-09 | 2.5301e-10 | 6.9756e-10 | 2.9157e-10 | 1.5262e-11 | 323313.687
413337.313 | 4.0385e-09 | 4.7879e-09 | 1.4028e-10 | 6.5241e-09 | 4.9611e-09 | 2.5029e-10 | 7.0348e-10 | 2.9574e-10 | 1.5464e-11 | 323325.844
413349.5 | 4.0233e-09 | 4.7918e-09 | 1.3922e-10 | 6.5758e-09 | 5.0778e-09 | 2.5051e-10 | 6.9937e-10 | 2.9543e-10 | 1.5244e-11 | 323338.031
413361.656 | 4.0448e-09 | 4.8239e-09 | 1.4019e-10 | 6.4617e-09 | 4.9714e-09 | 2.5147e-10 | 7.0164e-10 | 2.9376e-10 | 1.5259e-11 | 323350.187
413373.813 | 4.0701e-09 | 4.7798e-09 | 1.4074e-10 | 6.5213e-09 | 4.9766e-09 | 2.5153e-10 | 7.012e-10 | 2.9247e-10 | 1.538e-11 | 323362.344
413386 | 4.0431e-09 | 4.7629e-09 | 1.3878e-10 | 6.5333e-09 | 5.0104e-09 | 2.486e-10 | 6.9572e-10 | 2.9408e-10 | 1.5487e-11 | 323374.531
413398.156 | 4.0917e-09 | 4.7919e-09 | 1.4086e-10 | 6.6649e-09 | 5.0021e-09 | 2.5151e-10 | 7.0372e-10 | 2.9076e-10 | 1.5337e-11 | 323386.687
413410.313 | 4.1002e-09 | 4.8042e-09 | 1.402e-10 | 6.5296e-09 | 5.0432e-09 | 2.5271e-10 | 7.0597e-10 | 2.9391e-10 | 1.5427e-11 | 323398.844
413422.5 | 4.0806e-09 | 4.8245e-09 | 1.4214e-10 | 6.5119e-09 | 5.091e-09 | 2.5035e-10 | 6.974e-10 | 2.9859e-10 | 1.5598e-11 | 323411.031
413434.656 | 4.097e-09 | 4.8461e-09 | 1.4089e-10 | 6.5242e-09 | 4.9607e-09 | 2.5138e-10 | 6.9686e-10 | 2.9523e-10 | 1.5334e-11 | 323423.187
413446.813 | 4.0804e-09 | 4.7721e-09 | 1.4015e-10 | 6.4574e-09 | 5.0625e-09 | 2.5383e-10 | 6.9972e-10 | 2.9386e-10 | 1.5271e-11 | 323435.344
413459 | 4.0168e-09 | 4.7809e-09 | 1.3895e-10 | 6.4632e-09 | 5.0024e-09 | 2.5054e-10 | 6.9754e-10 | 2.9142e-10 | 1.5101e-11 | 323447.531
413471.156 | 4.0488e-09 | 4.8023e-09 | 1.426e-10 | 6.4887e-09 | 4.9947e-09 | 2.5103e-10 | 7.0168e-10 | 2.9153e-10 | 1.5384e-11 | 323459.687
413483.313 | 4.0377e-09 | 4.7901e-09 | 1.3838e-10 | 6.5056e-09 | 5.0172e-09 | 2.5135e-10 | 6.9434e-10 | 2.9327e-10 | 1.5201e-11 | 323471.844
413495.5 | 4.052e-09 | 4.8557e-09 | 1.4026e-10 | 6.4622e-09 | 5.0306e-09 | 2.5189e-10 | 7.1319e-10 | 2.9537e-10 | 1.5486e-11 | 323484.031
413507.656 | 4.0539e-09 | 4.8418e-09 | 1.3982e-10 | 6.5209e-09 | 5.0485e-09 | 2.5147e-10 | 7.0008e-10 | 2.9415e-10 | 1.5181e-11 | 323496.187
413519.844 | 4.0302e-09 | 4.8121e-09 | 1.4135e-10 | 6.5774e-09 | 4.928e-09 | 2.4797e-10 | 6.9993e-10 | 2.9588e-10 | 1.5161e-11 | 323508.375
413532 | 4.0195e-09 | 4.8744e-09 | 1.394e-10 | 6.4715e-09 | 5.0172e-09 | 2.5108e-10 | 7.0027e-10 | 2.9487e-10 | 1.5274e-11 | 323520.531
413544.156 | 4.113e-09 | 4.8049e-09 | 1.4124e-10 | 6.6055e-09 | 4.9618e-09 | 2.5349e-10 | 6.9608e-10 | 2.9356e-10 | 1.5447e-11 | 323532.687
413556.344 | 4.1126e-09 | 4.8233e-09 | 1.4119e-10 | 6.6171e-09 | 5.0397e-09 | 2.5206e-10 | 6.9709e-10 | 2.9308e-10 | 1.5311e-11 | 323544.875
413568.5 | 4.005e-09 | 4.8418e-09 | 1.4121e-10 | 6.4853e-09 | 5.0259e-09 | 2.5273e-10 | 7.025e-10 | 2.9823e-10 | 1.5329e-11 | 323557.031
413580.656 | 4.0641e-09 | 4.8045e-09 | 1.4223e-10 | 6.5949e-09 | 5.0268e-09 | 2.5449e-10 | 7.0333e-10 | 2.9606e-10 | 1.5324e-11 | 323569.187
413592.844 | 4.0866e-09 | 4.8101e-09 | 1.4282e-10 | 6.5425e-09 | 5.0439e-09 | 2.5226e-10 | 7.0447e-10 | 2.9733e-10 | 1.547e-11 | 323581.375
413605 | 4.1061e-09 | 4.9347e-09 | 1.4297e-10 | 6.6675e-09 | 5.0466e-09 | 2.5441e-10 | 7.062e-10 | 2.9609e-10 | 1.5379e-11 | 323593.531
413617.156 | 4.0294e-09 | 4.8263e-09 | 1.4136e-10 | 6.5645e-09 | 5.0365e-09 | 2.5228e-10 | 6.9467e-10 | 2.9557e-10 | 1.5311e-11 | 323605.687
413629.344 | 4.0137e-09 | 4.8334e-09 | 1.423e-10 | 6.5196e-09 | 5.0149e-09 | 2.5365e-10 | 7.083e-10 | 2.951e-10 | 1.5447e-11 | 323617.875
413641.5 | 4.0656e-09 | 4.8762e-09 | 1.4143e-10 | 6.5858e-09 | 5.0732e-09 | 2.5264e-10 | 7.0938e-10 | 2.9552e-10 | 1.5509e-11 | 323630.031
413653.656 | 3.9995e-09 | 4.8464e-09 | 1.415e-10 | 6.6272e-09 | 4.9589e-09 | 2.5238e-10 | 7.0406e-10 | 2.9667e-10 | 1.5188e-11 | 323642.187
413665.844 | 4.033e-09 | 4.8027e-09 | 1.3892e-10 | 6.5711e-09 | 5.0318e-09 | 2.5198e-10 | 7.0643e-10 | 2.9638e-10 | 1.5251e-11 | 323654.375
413678 | 3.9989e-09 | 4.7782e-09 | 1.4109e-10 | 6.5458e-09 | 4.9737e-09 | 2.5211e-10 | 7.0215e-10 | 3.0039e-10 | 1.5271e-11 | 323666.531
413690.156 | 4.0565e-09 | 4.8504e-09 | 1.4154e-10 | 6.6087e-09 | 5.0608e-09 | 2.5346e-10 | 6.9909e-10 | 2.9572e-10 | 1.5482e-11 | 323678.687
413702.344 | 4.0727e-09 | 4.8344e-09 | 1.416e-10 | 6.5417e-09 | 5.0074e-09 | 2.5118e-10 | 7.0663e-10 | 2.9472e-10 | 1.559e-11 | 323690.875
413714.5 | 4.057e-09 | 4.8384e-09 | 1.4117e-10 | 6.58e-09 | 5.0647e-09 | 2.5073e-10 | 6.9808e-10 | 2.9442e-10 | 1.5382e-11 | 323703.031
413726.656 | 4.0421e-09 | 4.8373e-09 | 1.3997e-10 | 6.5609e-09 | 5.0015e-09 | 2.5303e-10 | 7.0316e-10 | 2.9613e-10 | 1.5396e-11 | 323715.187
413738.844 | 4.0295e-09 | 4.8238e-09 | 1.4199e-10 | 6.5912e-09 | 4.9314e-09 | 2.5394e-10 | 7.0081e-10 | 2.9518e-10 | 1.5376e-11 | 323727.375
413751 | 4.037e-09 | 4.8341e-09 | 1.4138e-10 | 6.5065e-09 | 4.9893e-09 | 2.5136e-10 | 7.0371e-10 | 2.9667e-10 | 1.5398e-11 | 323739.531
413763.156 | 4.0852e-09 | 4.813e-09 | 1.4059e-10 | 6.5613e-09 | 5.0304e-09 | 2.5335e-10 | 7.0739e-10 | 3.0041e-10 | 1.5456e-11 | 323751.687
413775.344 | 4.0714e-09 | 4.8266e-09 | 1.4137e-10 | 6.4921e-09 | 4.9833e-09 | 2.5135e-10 | 7.098e-10 | 2.9497e-10 | 1.5286e-11 | 323763.875
413787.5 | 4.0221e-09 | 4.8653e-09 | 1.4277e-10 | 6.5594e-09 | 4.9808e-09 | 2.5309e-10 | 7.0233e-10 | 2.9648e-10 | 1.5372e-11 | 323776.031
413799.656 | 4.0387e-09 | 4.7494e-09 | 1.4026e-10 | 6.4997e-09 | 4.9153e-09 | 2.515e-10 | 7.0914e-10 | 2.9612e-10 | 1.537e-11 | 323788.187
413811.844 | 4.017e-09 | 4.8134e-09 | 1.4105e-10 | 6.5521e-09 | 5.0667e-09 | 2.5231e-10 | 7.026e-10 | 2.9581e-10 | 1.5317e-11 | 323800.375
413824 | 4.0506e-09 | 4.8401e-09 | 1.4202e-10 | 6.5594e-09 | 5.0609e-09 | 2.5243e-10 | 7.1124e-10 | 2.9392e-10 | 1.5319e-11 | 323812.531
413836.156 | 4.0851e-09 | 4.8192e-09 | 1.4204e-10 | 6.51e-09 | 4.9755e-09 | 2.5016e-10 | 6.9722e-10 | 2.959e-10 | 1.546e-11 | 323824.687
413848.344 | 4.06e-09 | 4.8322e-09 | 1.409e-10 | 6.5937e-09 | 5.0068e-09 | 2.5129e-10 | 7.0598e-10 | 2.9261e-10 | 1.5309e-11 | 323836.875
413860.5 | 4.0348e-09 | 4.7594e-09 | 1.4216e-10 | 6.5657e-09 | 5.0231e-09 | 2.5387e-10 | 7.0871e-10 | 2.9285e-10 | 1.5346e-11 | 323849.031
413872.688 | 4.0725e-09 | 4.8447e-09 | 1.4104e-10 | 6.5881e-09 | 5.0018e-09 | 2.5167e-10 | 7.0654e-10 | 2.9599e-10 | 1.5381e-11 | 323861.219
413884.844 | 4.0545e-09 | 4.8124e-09 | 1.3965e-10 | 6.5176e-09 | 5.0083e-09 | 2.4907e-10 | 6.9463e-10 | 2.9528e-10 | 1.5291e-11 | 323873.375
413897 | 4.0615e-09 | 4.7988e-09 | 1.3995e-10 | 6.4664e-09 | 4.9798e-09 | 2.4971e-10 | 7.1229e-10 | 2.9652e-10 | 1.5303e-11 | 323885.531
413909.188 | 4.0495e-09 | 4.8475e-09 | 1.407e-10 | 6.5399e-09 | 4.9891e-09 | 2.5317e-10 | 7.125e-10 | 2.9602e-10 | 1.5237e-11 | 323897.719
413921.344 | 4.0738e-09 | 4.8157e-09 | 1.4079e-10 | 6.5526e-09 | 5.0201e-09 | 2.549e-10 | 7.1466e-10 | 2.9882e-10 | 1.5057e-11 | 323909.875
413933.5 | 4.0636e-09 | 4.7842e-09 | 1.423e-10 | 6.5537e-09 | 5.0285e-09 | 2.5561e-10 | 7.0386e-10 | 2.953e-10 | 1.5393e-11 | 323922.031
413945.688 | 4.0359e-09 | 4.8184e-09 | 1.3979e-10 | 6.5708e-09 | 5.0487e-09 | 2.5144e-10 | 7.0927e-10 | 2.971e-10 | 1.5374e-11 | 323934.219
413957.844 | 4.0708e-09 | 4.8564e-09 | 1.4051e-10 | 6.5162e-09 | 4.9704e-09 | 2.5351e-10 | 6.9837e-10 | 2.943e-10 | 1.539e-11 | 323946.375
413970 | 4.0094e-09 | 4.8403e-09 | 1.4145e-10 | 6.5241e-09 | 4.9935e-09 | 2.5135e-10 | 7.0507e-10 | 2.9764e-10 | 1.5391e-11 | 323958.531
413982.188 | 4.0574e-09 | 4.8453e-09 | 1.4118e-10 | 6.4952e-09 | 5.016e-09 | 2.5031e-10 | 6.9614e-10 | 2.9557e-10 | 1.5333e-11 | 323970.719
413994.344 | 4.016e-09 | 4.8205e-09 | 1.4013e-10 | 6.5378e-09 | 5.0257e-09 | 2.5226e-10 | 7.0137e-10 | 2.964e-10 | 1.5404e-11 | 323982.875
414006.5 | 4.0663e-09 | 4.8081e-09 | 1.4025e-10 | 6.6066e-09 | 5.0653e-09 | 2.5461e-10 | 7.0418e-10 | 2.965e-10 | 1.5361e-11 | 323995.031
414018.688 | 4.0208e-09 | 4.844e-09 | 1.4058e-10 | 6.5097e-09 | 5.0483e-09 | 2.534e-10 | 7.034e-10 | 2.9494e-10 | 1.5349e-11 | 324007.219
414030.844 | 4.1021e-09 | 4.8283e-09 | 1.4065e-10 | 6.4979e-09 | 4.9913e-09 | 2.5006e-10 | 7.0446e-10 | 2.9301e-10 | 1.5293e-11 | 324019.375
414043 | 4.0755e-09 | 4.8765e-09 | 1.3968e-10 | 6.5222e-09 | 4.9846e-09 | 2.5112e-10 | 7.0501e-10 | 2.9292e-10 | 1.5365e-11 | 324031.531
414055.188 | 4.0691e-09 | 4.8211e-09 | 1.4109e-10 | 6.5252e-09 | 4.9756e-09 | 2.5138e-10 | 7.0114e-10 | 2.9725e-10 | 1.5326e-11 | 324043.719
414067.344 | 4.0344e-09 | 4.823e-09 | 1.4051e-10 | 6.5e-09 | 5.0158e-09 | 2.4902e-10 | 6.972e-10 | 2.9283e-10 | 1.5434e-11 | 324055.875
414079.5 | 4.011e-09 | 4.7712e-09 | 1.3849e-10 | 6.4752e-09 | 4.9976e-09 | 2.5061e-10 | 6.9959e-10 | 2.9494e-10 | 1.5563e-11 | 324068.031
414091.688 | 4.0126e-09 | 4.7983e-09 | 1.3952e-10 | 6.5072e-09 | 5.0132e-09 | 2.5426e-10 | 7.0383e-10 | 2.9772e-10 | 1.5557e-11 | 324080.219
414103.844 | 4.0457e-09 | 4.8171e-09 | 1.3867e-10 | 6.5253e-09 | 4.9697e-09 | 2.537e-10 | 6.9581e-10 | 2.9387e-10 | 1.5448e-11 | 324092.375
414116 | 4.0106e-09 | 4.8146e-09 | 1.3914e-10 | 6.5498e-09 | 4.9592e-09 | 2.5013e-10 | 6.9726e-10 | 2.9261e-10 | 1.5242e-11 | 324104.531
414128.188 | 3.9967e-09 | 4.7359e-09 | 1.3922e-10 | 6.591e-09 | 4.9272e-09 | 2.5045e-10 | 7.0672e-10 | 2.9578e-10 | 1.5153e-11 | 324116.719
414140.344 | 4.0437e-09 | 4.7757e-09 | 1.3975e-10 | 6.5439e-09 | 5.0093e-09 | 2.5217e-10 | 6.9994e-10 | 2.9382e-10 | 1.5217e-11 | 324128.875
414152.5 | 4.0303e-09 | 4.816e-09 | 1.3912e-10 | 6.4716e-09 | 5.0022e-09 | 2.5283e-10 | 7.0105e-10 | 2.913e-10 | 1.5147e-11 | 324141.031
414164.688 | 4.0632e-09 | 4.8161e-09 | 1.3987e-10 | 6.47e-09 | 4.9902e-09 | 2.4919e-10 | 6.9974e-10 | 2.9483e-10 | 1.5347e-11 | 324153.219
414176.844 | 4.0222e-09 | 4.7756e-09 | 1.3882e-10 | 6.5133e-09 | 5.0452e-09 | 2.4877e-10 | 6.9301e-10 | 2.9443e-10 | 1.5186e-11 | 324165.375
414189 | 4.0251e-09 | 4.7545e-09 | 1.3978e-10 | 6.5456e-09 | 5.0188e-09 | 2.5257e-10 | 7.0214e-10 | 2.9524e-10 | 1.5265e-11 | 324177.531
414201.188 | 4.0819e-09 | 4.7793e-09 | 1.4117e-10 | 6.5156e-09 | 5.0264e-09 | 2.481e-10 | 7.0141e-10 | 2.9462e-10 | 1.5149e-11 | 324189.719
414213.344 | 4.0195e-09 | 4.828e-09 | 1.4017e-10 | 6.5849e-09 | 5.0239e-09 | 2.5082e-10 | 6.9371e-10 | 2.9435e-10 | 1.5247e-11 | 324201.875
414225.5 | 4.0385e-09 | 4.8109e-09 | 1.4104e-10 | 6.5543e-09 | 5.033e-09 | 2.5444e-10 | 7.0575e-10 | 2.9293e-10 | 1.5364e-11 | 324214.031
414237.688 | 4.0423e-09 | 4.8708e-09 | 1.4129e-10 | 6.5351e-09 | 5.0393e-09 | 2.5244e-10 | 6.9788e-10 | 2.9465e-10 | 1.5123e-11 | 324226.219
414249.844 | 4.0555e-09 | 4.864e-09 | 1.4109e-10 | 6.5114e-09 | 4.9961e-09 | 2.5138e-10 | 6.9938e-10 | 2.9316e-10 | 1.5282e-11 | 324238.375
414262.031 | 4.0807e-09 | 4.8442e-09 | 1.3964e-10 | 6.5381e-09 | 5.0022e-09 | 2.5444e-10 | 6.986e-10 | 2.9395e-10 | 1.5271e-11 | 324250.562
414274.188 | 4.0386e-09 | 4.8169e-09 | 1.4131e-10 | 6.5821e-09 | 4.9828e-09 | 2.5328e-10 | 7.0954e-10 | 2.9424e-10 | 1.5413e-11 | 324262.719
414286.344 | 4.0525e-09 | 4.8643e-09 | 1.4219e-10 | 6.5222e-09 | 5.0397e-09 | 2.5325e-10 | 7.0176e-10 | 2.9427e-10 | 1.525e-11 | 324274.875
414298.531 | 4.0557e-09 | 4.8615e-09 | 1.4177e-10 | 6.5228e-09 | 4.9843e-09 | 2.5101e-10 | 7.0769e-10 | 2.9721e-10 | 1.544e-11 | 324287.062
414310.688 | 4.0448e-09 | 4.8379e-09 | 1.4131e-10 | 6.515e-09 | 5.0748e-09 | 2.5062e-10 | 7.0188e-10 | 2.93e-10 | 1.5578e-11 | 324299.219
414322.844 | 4.143e-09 | 4.8526e-09 | 1.4036e-10 | 6.5626e-09 | 4.9605e-09 | 2.498e-10 | 7.0518e-10 | 2.9384e-10 | 1.5046e-11 | 324311.375
414335.031 | 4.0705e-09 | 4.8333e-09 | 1.4124e-10 | 6.514e-09 | 4.9562e-09 | 2.4961e-10 | 6.9851e-10 | 2.9218e-10 | 1.5387e-11 | 324323.562
414347.188 | 4.0682e-09 | 4.8326e-09 | 1.4056e-10 | 6.4967e-09 | 4.9532e-09 | 2.4961e-10 | 7.0803e-10 | 2.9414e-10 | 1.506e-11 | 324335.719
414359.344 | 4.0534e-09 | 4.8176e-09 | 1.4029e-10 | 6.5163e-09 | 4.9945e-09 | 2.5068e-10 | 6.987e-10 | 2.9534e-10 | 1.5412e-11 | 324347.875
414371.531 | 4.0292e-09 | 4.8061e-09 | 1.4033e-10 | 6.5569e-09 | 5.0181e-09 | 2.5226e-10 | 6.9386e-10 | 2.9429e-10 | 1.5184e-11 | 324360.062
414383.688 | 4.0941e-09 | 4.8442e-09 | 1.4025e-10 | 6.5388e-09 | 5.0047e-09 | 2.515e-10 | 6.9702e-10 | 2.9353e-10 | 1.5472e-11 | 324372.219
414395.844 | 4.1069e-09 | 4.8327e-09 | 1.3983e-10 | 6.5128e-09 | 5.0784e-09 | 2.535e-10 | 6.9882e-10 | 2.915e-10 | 1.5223e-11 | 324384.375
414408.031 | 4.0704e-09 | 4.8866e-09 | 1.4058e-10 | 6.4941e-09 | 4.9792e-09 | 2.5119e-10 | 7.0691e-10 | 2.957e-10 | 1.5218e-11 | 324396.562
414420.188 | 4.0034e-09 | 4.8067e-09 | 1.4157e-10 | 6.5189e-09 | 5.0397e-09 | 2.5318e-10 | 6.9982e-10 | 2.9602e-10 | 1.499e-11 | 324408.719
414432.344 | 4.1001e-09 | 4.8791e-09 | 1.4061e-10 | 6.5621e-09 | 5.0284e-09 | 2.5029e-10 | 7.0399e-10 | 2.9726e-10 | 1.5041e-11 | 324420.875
414444.531 | 4.047e-09 | 4.8261e-09 | 1.3995e-10 | 6.4868e-09 | 5.0138e-09 | 2.5069e-10 | 6.9895e-10 | 2.9362e-10 | 1.524e-11 | 324433.062
414456.688 | 4.0228e-09 | 4.8049e-09 | 1.3936e-10 | 6.4944e-09 | 4.9612e-09 | 2.515e-10 | 6.9835e-10 | 2.9349e-10 | 1.5098e-11 | 324445.219
414468.844 | 3.995e-09 | 4.778e-09 | 1.4109e-10 | 6.4478e-09 | 4.9979e-09 | 2.5049e-10 | 7.0525e-10 | 2.9171e-10 | 1.5193e-11 | 324457.375
414481.031 | 4.0245e-09 | 4.7083e-09 | 1.4014e-10 | 6.5163e-09 | 5.0009e-09 | 2.5137e-10 | 7.0202e-10 | 2.9403e-10 | 1.5172e-11 | 324469.562
414493.188 | 4.0548e-09 | 4.8284e-09 | 1.4047e-10 | 6.5011e-09 | 4.9628e-09 | 2.5205e-10 | 6.9239e-10 | 2.9208e-10 | 1.5365e-11 | 324481.719
414505.344 | 4.0308e-09 | 4.8419e-09 | 1.4079e-10 | 6.4752e-09 | 5.0532e-09 | 2.5257e-10 | 6.9069e-10 | 2.9349e-10 | 1.509e-11 | 324493.875
414517.531 | 4.0482e-09 | 4.8355e-09 | 1.4104e-10 | 6.5263e-09 | 4.9585e-09 | 2.498e-10 | 7.0244e-10 | 2.9356e-10 | 1.5377e-11 | 324506.062
414529.688 | 4.0474e-09 | 4.806e-09 | 1.3873e-10 | 6.496e-09 | 5.0002e-09 | 2.5146e-10 | 7.0155e-10 | 2.9291e-10 | 1.5134e-11 | 324518.219
414541.844 | 4.0545e-09 | 4.8074e-09 | 1.3842e-10 | 6.4624e-09 | 4.9271e-09 | 2.518e-10 | 6.9547e-10 | 2.8962e-10 | 1.5306e-11 | 324530.375
414554.031 | 4.0332e-09 | 4.8064e-09 | 1.4091e-10 | 6.5326e-09 | 5.0274e-09 | 2.5102e-10 | 6.9049e-10 | 2.9081e-10 | 1.5372e-11 | 324542.562
414566.188 | 4.0263e-09 | 4.7845e-09 | 1.4125e-10 | 6.4871e-09 | 4.9489e-09 | 2.4918e-10 | 6.9617e-10 | 2.9156e-10 | 1.5446e-11 | 324554.719
414578.344 | 4.0728e-09 | 4.8264e-09 | 1.406e-10 | 6.4942e-09 | 4.9891e-09 | 2.506e-10 | 7.0589e-10 | 2.9535e-10 | 1.5102e-11 | 324566.875
414590.531 | 4.0292e-09 | 4.8003e-09 | 1.4054e-10 | 6.5181e-09 | 4.9852e-09 | 2.5095e-10 | 7.0188e-10 | 2.918e-10 | 1.5369e-11 | 324579.062
414602.688 | 4.0538e-09 | 4.8297e-09 | 1.4051e-10 | 6.4947e-09 | 4.9737e-09 | 2.5154e-10 | 6.9633e-10 | 2.9392e-10 | 1.5131e-11 | 324591.219
414614.844 | 4.0427e-09 | 4.8218e-09 | 1.4115e-10 | 6.4913e-09 | 4.9958e-09 | 2.5043e-10 | 6.9945e-10 | 2.8996e-10 | 1.5085e-11 | 324603.375
414627.031 | 4.0436e-09 | 4.7158e-09 | 1.4083e-10 | 6.4977e-09 | 4.964e-09 | 2.5183e-10 | 7.062e-10 | 2.9324e-10 | 1.5146e-11 | 324615.562
414639.188 | 4.0251e-09 | 4.8362e-09 | 1.3953e-10 | 6.4766e-09 | 4.9864e-09 | 2.498e-10 | 7.0637e-10 | 2.9172e-10 | 1.517e-11 | 324627.719
414651.375 | 4.0339e-09 | 4.8248e-09 | 1.3832e-10 | 6.4592e-09 | 4.984e-09 | 2.5138e-10 | 6.9767e-10 | 2.9445e-10 | 1.5215e-11 | 324639.906
414663.531 | 4.0574e-09 | 4.7722e-09 | 1.4042e-10 | 6.4633e-09 | 4.9374e-09 | 2.4954e-10 | 6.9942e-10 | 2.9555e-10 | 1.5369e-11 | 324652.062
414675.688 | 4.0444e-09 | 4.7887e-09 | 1.4062e-10 | 6.4972e-09 | 4.9926e-09 | 2.5065e-10 | 7.0187e-10 | 2.9126e-10 | 1.5251e-11 | 324664.219
414687.875 | 4.0202e-09 | 4.8186e-09 | 1.3942e-10 | 6.491e-09 | 4.9216e-09 | 2.5046e-10 | 7.01e-10 | 2.9456e-10 | 1.5238e-11 | 324676.406
414700.031 | 4.0608e-09 | 4.8379e-09 | 1.3735e-10 | 6.4733e-09 | 4.947e-09 | 2.526e-10 | 6.9902e-10 | 2.9213e-10 | 1.5347e-11 | 324688.562
414712.188 | 4.0659e-09 | 4.7734e-09 | 1.3941e-10 | 6.4901e-09 | 4.96e-09 | 2.4988e-10 | 6.9643e-10 | 2.9134e-10 | 1.5182e-11 | 324700.719
414724.375 | 3.9981e-09 | 4.8035e-09 | 1.3955e-10 | 6.3806e-09 | 4.9525e-09 | 2.5209e-10 | 7.0357e-10 | 2.929e-10 | 1.5335e-11 | 324712.906
414736.531 | 4.0269e-09 | 4.8099e-09 | 1.4067e-10 | 6.4165e-09 | 4.9656e-09 | 2.4989e-10 | 6.9976e-10 | 2.9124e-10 | 1.5017e-11 | 324725.062
414748.688 | 4.0091e-09 | 4.8159e-09 | 1.3986e-10 | 6.4689e-09 | 4.9702e-09 | 2.5326e-10 | 6.9286e-10 | 2.8729e-10 | 1.5401e-11 | 324737.219
414760.875 | 4.0086e-09 | 4.7546e-09 | 1.3971e-10 | 6.4845e-09 | 4.9785e-09 | 2.4922e-10 | 6.991e-10 | 2.9159e-10 | 1.5053e-11 | 324749.406
414773.031 | 4.0215e-09 | 4.8022e-09 | 1.3923e-10 | 6.5003e-09 | 4.9614e-09 | 2.5069e-10 | 6.9836e-10 | 2.8801e-10 | 1.5169e-11 | 324761.562
414785.188 | 4.0476e-09 | 4.828e-09 | 1.4106e-10 | 6.4845e-09 | 4.9406e-09 | 2.5177e-10 | 6.9853e-10 | 2.9201e-10 | 1.5002e-11 | 324773.719
414797.375 | 3.9994e-09 | 4.7598e-09 | 1.3961e-10 | 6.4918e-09 | 4.9574e-09 | 2.5094e-10 | 6.9776e-10 | 2.9198e-10 | 1.5197e-11 | 324785.906
414809.531 | 4.0358e-09 | 4.7913e-09 | 1.4011e-10 | 6.4234e-09 | 4.9869e-09 | 2.5125e-10 | 6.9559e-10 | 2.9063e-10 | 1.5189e-11 | 324798.062
414821.688 | 4.0033e-09 | 4.7909e-09 | 1.4003e-10 | 6.4478e-09 | 5.0308e-09 | 2.529e-10 | 6.9431e-10 | 2.9244e-10 | 1.5211e-11 | 324810.219
414833.875 | 4.0081e-09 | 4.8062e-09 | 1.3879e-10 | 6.4376e-09 | 4.9953e-09 | 2.5158e-10 | 6.9693e-10 | 2.8816e-10 | 1.5002e-11 | 324822.406
414846.031 | 4.1093e-09 | 4.7896e-09 | 1.3887e-10 | 6.5251e-09 | 4.9819e-09 | 2.5122e-10 | 7.0264e-10 | 2.9083e-10 | 1.5189e-11 | 324834.562
414858.188 | 4.0561e-09 | 4.7852e-09 | 1.3967e-10 | 6.4952e-09 | 5.0176e-09 | 2.5185e-10 | 6.9035e-10 | 2.955e-10 | 1.5447e-11 | 324846.719
414870.375 | 4.0427e-09 | 4.8167e-09 | 1.3848e-10 | 6.4046e-09 | 4.9584e-09 | 2.478e-10 | 6.9508e-10 | 2.939e-10 | 1.5132e-11 | 324858.906
414882.531 | 4.0056e-09 | 4.7649e-09 | 1.3958e-10 | 6.5129e-09 | 4.9632e-09 | 2.5029e-10 | 6.9611e-10 | 2.937e-10 | 1.5211e-11 | 324871.062
414894.688 | 4.0179e-09 | 4.7929e-09 | 1.4142e-10 | 6.4734e-09 | 5.0231e-09 | 2.5063e-10 | 6.9148e-10 | 2.9148e-10 | 1.5148e-11 | 324883.219
414906.875 | 4.0207e-09 | 4.8832e-09 | 1.4115e-10 | 6.4909e-09 | 5.0266e-09 | 2.5019e-10 | 6.9976e-10 | 2.9019e-10 | 1.5134e-11 | 324895.406
414919.031 | 4.0356e-09 | 4.8466e-09 | 1.4115e-10 | 6.4589e-09 | 4.993e-09 | 2.5243e-10 | 6.9466e-10 | 2.93e-10 | 1.4989e-11 | 324907.562
414931.188 | 4.0262e-09 | 4.7898e-09 | 1.3884e-10 | 6.489e-09 | 5.0072e-09 | 2.5055e-10 | 6.9695e-10 | 2.9459e-10 | 1.5251e-11 | 324919.719
414943.375 | 4.0355e-09 | 4.8334e-09 | 1.3966e-10 | 6.5397e-09 | 4.9998e-09 | 2.4967e-10 | 6.9143e-10 | 2.9519e-10 | 1.5144e-11 | 324931.906
414955.531 | 4.0098e-09 | 4.8012e-09 | 1.3871e-10 | 6.4201e-09 | 4.987e-09 | 2.5081e-10 | 7.0121e-10 | 2.9222e-10 | 1.5094e-11 | 324944.062
414967.688 | 4.0523e-09 | 4.7951e-09 | 1.3975e-10 | 6.5944e-09 | 5.049e-09 | 2.5153e-10 | 6.9987e-10 | 2.9407e-10 | 1.496e-11 | 324956.219
414979.875 | 4.0066e-09 | 4.7595e-09 | 1.4168e-10 | 6.4805e-09 | 4.9922e-09 | 2.5107e-10 | 6.9403e-10 | 2.9196e-10 | 1.5133e-11 | 324968.406
414992.031 | 4.0194e-09 | 4.851e-09 | 1.4094e-10 | 6.5501e-09 | 5.0317e-09 | 2.5073e-10 | 7.005e-10 | 2.9434e-10 | 1.5321e-11 | 324980.562
415004.188 | 4.0631e-09 | 4.8708e-09 | 1.4241e-10 | 6.4903e-09 | 5.0111e-09 | 2.5069e-10 | 6.9668e-10 | 2.9229e-10 | 1.5357e-11 | 324992.719
415016.375 | 3.9985e-09 | 4.829e-09 | 1.3931e-10 | 6.4848e-09 | 5.0065e-09 | 2.5083e-10 | 6.9914e-10 | 2.9553e-10 | 1.5417e-11 | 325004.906
415028.531 | 3.997e-09 | 4.7629e-09 | 1.4161e-10 | 6.5082e-09 | 4.9905e-09 | 2.527e-10 | 7.0224e-10 | 2.9695e-10 | 1.5254e-11 | 325017.062
415040.719 | 4.0247e-09 | 4.8583e-09 | 1.4035e-10 | 6.4725e-09 | 5.007e-09 | 2.4983e-10 | 7.0041e-10 | 2.8825e-10 | 1.5477e-11 | 325029.25
415052.875 | 4.0329e-09 | 4.8495e-09 | 1.3897e-10 | 6.4505e-09 | 4.9718e-09 | 2.5109e-10 | 7.0284e-10 | 2.9386e-10 | 1.5408e-11 | 325041.406
415065.031 | 4.0045e-09 | 4.8221e-09 | 1.4117e-10 | 6.5462e-09 | 5.0372e-09 | 2.5133e-10 | 6.9449e-10 | 2.946e-10 | 1.534e-11 | 325053.562
415077.219 | 4.0865e-09 | 4.8505e-09 | 1.4062e-10 | 6.5141e-09 | 5.0075e-09 | 2.4956e-10 | 6.8979e-10 | 2.9306e-10 | 1.5292e-11 | 325065.75
415089.375 | 4.0488e-09 | 4.8933e-09 | 1.4066e-10 | 6.5434e-09 | 5.0264e-09 | 2.5242e-10 | 7.0776e-10 | 2.9453e-10 | 1.5231e-11 | 325077.906
415101.531 | 4.0396e-09 | 4.8217e-09 | 1.4129e-10 | 6.465e-09 | 4.9877e-09 | 2.5155e-10 | 6.9092e-10 | 2.9289e-10 | 1.5561e-11 | 325090.062
415113.719 | 4.0334e-09 | 4.8326e-09 | 1.4002e-10 | 6.4454e-09 | 5.0503e-09 | 2.491e-10 | 6.9834e-10 | 2.9355e-10 | 1.5199e-11 | 325102.25
415125.875 | 4.0053e-09 | 4.7966e-09 | 1.4026e-10 | 6.5146e-09 | 5.0682e-09 | 2.5368e-10 | 7.0178e-10 | 2.9622e-10 | 1.5353e-11 | 325114.406
415138.031 | 4.0264e-09 | 4.804e-09 | 1.4146e-10 | 6.5786e-09 | 5.0337e-09 | 2.5009e-10 | 7.081e-10 | 2.937e-10 | 1.5228e-11 | 325126.562
415150.219 | 4.0624e-09 | 4.9319e-09 | 1.4127e-10 | 6.4355e-09 | 5.019e-09 | 2.5265e-10 | 7.0424e-10 | 2.9491e-10 | 1.5364e-11 | 325138.75
415162.375 | 3.9997e-09 | 4.8239e-09 | 1.3953e-10 | 6.5537e-09 | 4.9786e-09 | 2.5121e-10 | 7.0441e-10 | 2.959e-10 | 1.5335e-11 | 325150.906
415174.531 | 4.0422e-09 | 4.7665e-09 | 1.4217e-10 | 6.5521e-09 | 5.0625e-09 | 2.5263e-10 | 7.0234e-10 | 2.9615e-10 | 1.5391e-11 | 325163.062
415186.719 | 4.0718e-09 | 4.7989e-09 | 1.4222e-10 | 6.5328e-09 | 4.9847e-09 | 2.5227e-10 | 6.9164e-10 | 2.938e-10 | 1.5461e-11 | 325175.25
415198.875 | 4.0234e-09 | 4.8297e-09 | 1.4044e-10 | 6.4867e-09 | 5.0817e-09 | 2.5115e-10 | 6.9834e-10 | 2.904e-10 | 1.5265e-11 | 325187.406
415211.031 | 4.0291e-09 | 4.7869e-09 | 1.4111e-10 | 6.4619e-09 | 4.9795e-09 | 2.498e-10 | 7.0392e-10 | 2.9095e-10 | 1.5386e-11 | 325199.562
415223.219 | 4.023e-09 | 4.8241e-09 | 1.4065e-10 | 6.5544e-09 | 4.9661e-09 | 2.4963e-10 | 7.0224e-10 | 2.9425e-10 | 1.5198e-11 | 325211.75
415235.375 | 4.016e-09 | 4.7983e-09 | 1.4139e-10 | 6.5348e-09 | 5.0547e-09 | 2.5355e-10 | 7.0149e-10 | 2.9196e-10 | 1.5338e-11 | 325223.906
415247.531 | 4.0517e-09 | 4.7699e-09 | 1.3845e-10 | 6.5006e-09 | 5.0809e-09 | 2.5444e-10 | 6.9058e-10 | 2.9622e-10 | 1.5519e-11 | 325236.062
415259.719 | 4.05e-09 | 4.8628e-09 | 1.4092e-10 | 6.5007e-09 | 4.9596e-09 | 2.491e-10 | 7.0011e-10 | 2.9574e-10 | 1.5425e-11 | 325248.25
415271.875 | 4.0646e-09 | 4.8081e-09 | 1.4031e-10 | 6.4809e-09 | 4.9763e-09 | 2.5172e-10 | 7.0221e-10 | 2.9393e-10 | 1.5202e-11 | 325260.406
415284.031 | 4.0587e-09 | 4.8411e-09 | 1.4001e-10 | 6.5143e-09 | 5.0285e-09 | 2.5112e-10 | 7.0231e-10 | 2.9191e-10 | 1.5046e-11 | 325272.562
415296.219 | 4.0607e-09 | 4.8053e-09 | 1.3963e-10 | 6.5166e-09 | 5.0684e-09 | 2.5189e-10 | 6.9748e-10 | 2.9599e-10 | 1.5448e-11 | 325284.75
415308.375 | 4.0655e-09 | 4.8292e-09 | 1.4069e-10 | 6.5017e-09 | 5.0123e-09 | 2.5315e-10 | 7.0153e-10 | 2.9127e-10 | 1.5059e-11 | 325296.906
415320.531 | 4.0479e-09 | 4.7808e-09 | 1.3946e-10 | 6.4765e-09 | 5.0202e-09 | 2.5143e-10 | 6.953e-10 | 2.8937e-10 | 1.5127e-11 | 325309.062
415332.719 | 4.0581e-09 | 4.832e-09 | 1.4073e-10 | 6.4934e-09 | 5.0628e-09 | 2.51e-10 | 6.9664e-10 | 2.9299e-10 | 1.534e-11 | 325321.25
415344.875 | 4.1355e-09 | 4.772e-09 | 1.392e-10 | 6.4911e-09 | 5.0081e-09 | 2.5132e-10 | 6.9487e-10 | 2.9398e-10 | 1.535e-11 | 325333.406
415357.031 | 4.0783e-09 | 4.7607e-09 | 1.4027e-10 | 6.462e-09 | 5.0412e-09 | 2.514e-10 | 6.962e-10 | 2.9409e-10 | 1.5376e-11 | 325345.562
415369.219 | 4.033e-09 | 4.8112e-09 | 1.4031e-10 | 6.4523e-09 | 5.0231e-09 | 2.4996e-10 | 6.9696e-10 | 2.9397e-10 | 1.5117e-11 | 325357.75
415381.375 | 4.0456e-09 | 4.7855e-09 | 1.3813e-10 | 6.4759e-09 | 4.9732e-09 | 2.4928e-10 | 6.9696e-10 | 2.9305e-10 | 1.5027e-11 | 325369.906
415393.563 | 4.0512e-09 | 4.8241e-09 | 1.3971e-10 | 6.4701e-09 | 4.9788e-09 | 2.5146e-10 | 6.968e-10 | 2.9242e-10 | 1.5503e-11 | 325382.094
415405.719 | 4.0209e-09 | 4.794e-09 | 1.4018e-10 | 6.4253e-09 | 5.0085e-09 | 2.4721e-10 | 6.9483e-10 | 2.8798e-10 | 1.5344e-11 | 325394.25
415417.875 | 4.0201e-09 | 4.7936e-09 | 1.3964e-10 | 6.4317e-09 | 5.0023e-09 | 2.531e-10 | 6.9402e-10 | 2.9383e-10 | 1.5157e-11 | 325406.406
415430.063 | 4.0106e-09 | 4.8304e-09 | 1.4022e-10 | 6.4712e-09 | 5.0261e-09 | 2.5041e-10 | 6.9616e-10 | 2.931e-10 | 1.5088e-11 | 325418.594
415442.219 | 4.0377e-09 | 4.7936e-09 | 1.3791e-10 | 6.4276e-09 | 5.0001e-09 | 2.495e-10 | 6.9167e-10 | 2.9781e-10 | 1.5185e-11 | 325430.75
415454.375 | 4.08e-09 | 4.7981e-09 | 1.403e-10 | 6.4305e-09 | 4.9502e-09 | 2.4931e-10 | 6.9125e-10 | 2.9053e-10 | 1.5194e-11 | 325442.906
415466.563 | 4.0382e-09 | 4.8028e-09 | 1.39e-10 | 6.4278e-09 | 4.9792e-09 | 2.4958e-10 | 6.9639e-10 | 2.8923e-10 | 1.5217e-11 | 325455.094
415478.719 | 4.0135e-09 | 4.734e-09 | 1.3841e-10 | 6.4893e-09 | 5.0163e-09 | 2.4852e-10 | 6.9704e-10 | 2.9723e-10 | 1.5181e-11 | 325467.25
415490.875 | 4.0042e-09 | 4.8013e-09 | 1.3923e-10 | 6.4427e-09 | 4.9739e-09 | 2.5023e-10 | 6.9625e-10 | 2.9189e-10 | 1.5048e-11 | 325479.406
415503.063 | 4.0525e-09 | 4.7886e-09 | 1.3822e-10 | 6.4985e-09 | 4.999e-09 | 2.4972e-10 | 6.9414e-10 | 2.9401e-10 | 1.5215e-11 | 325491.594
415515.219 | 3.9951e-09 | 4.8075e-09 | 1.4001e-10 | 6.4563e-09 | 4.9532e-09 | 2.4959e-10 | 6.9694e-10 | 2.9158e-10 | 1.5319e-11 | 325503.75
415527.375 | 4.0073e-09 | 4.761e-09 | 1.387e-10 | 6.4971e-09 | 5.0306e-09 | 2.471e-10 | 6.9875e-10 | 2.8886e-10 | 1.5234e-11 | 325515.906
415539.563 | 4.0467e-09 | 4.7634e-09 | 1.3853e-10 | 6.4261e-09 | 4.984e-09 | 2.4871e-10 | 6.8972e-10 | 2.9394e-10 | 1.5085e-11 | 325528.094
415551.719 | 4.0072e-09 | 4.8101e-09 | 1.3905e-10 | 6.471e-09 | 5.0137e-09 | 2.4712e-10 | 6.9533e-10 | 2.9092e-10 | 1.502e-11 | 325540.25
415563.875 | 3.9871e-09 | 4.7661e-09 | 1.403e-10 | 6.5273e-09 | 5.0353e-09 | 2.5154e-10 | 6.9585e-10 | 2.9697e-10 | 1.5005e-11 | 325552.406
415576.063 | 3.9822e-09 | 4.7861e-09 | 1.3913e-10 | 6.4238e-09 | 4.9799e-09 | 2.5034e-10 | 6.9652e-10 | 2.9418e-10 | 1.5262e-11 | 325564.594
415588.219 | 4.0212e-09 | 4.7917e-09 | 1.3902e-10 | 6.4556e-09 | 4.978e-09 | 2.4953e-10 | 7.0334e-10 | 2.9469e-10 | 1.506e-11 | 325576.75
415600.375 | 4.0078e-09 | 4.8222e-09 | 1.3882e-10 | 6.5822e-09 | 4.9525e-09 | 2.4716e-10 | 6.9415e-10 | 2.9527e-10 | 1.5101e-11 | 325588.906
415612.563 | 4.0133e-09 | 4.7756e-09 | 1.4094e-10 | 6.4306e-09 | 4.9848e-09 | 2.4982e-10 | 6.8844e-10 | 2.9014e-10 | 1.5178e-11 | 325601.094
415624.719 | 3.9981e-09 | 4.7559e-09 | 1.4006e-10 | 6.4824e-09 | 4.9682e-09 | 2.4912e-10 | 6.9213e-10 | 2.9547e-10 | 1.5268e-11 | 325613.25
415636.875 | 4.0144e-09 | 4.7907e-09 | 1.3999e-10 | 6.4364e-09 | 4.9418e-09 | 2.4787e-10 | 6.9799e-10 | 2.9108e-10 | 1.5148e-11 | 325625.406
415649.063 | 3.9903e-09 | 4.7753e-09 | 1.3862e-10 | 6.4024e-09 | 4.9505e-09 | 2.467e-10 | 6.9209e-10 | 2.892e-10 | 1.5047e-11 | 325637.594
415661.219 | 3.9908e-09 | 4.7734e-09 | 1.3782e-10 | 6.4477e-09 | 4.9675e-09 | 2.458e-10 | 6.8686e-10 | 2.8954e-10 | 1.5184e-11 | 325649.75
415673.375 | 3.9871e-09 | 4.7617e-09 | 1.3892e-10 | 6.513e-09 | 4.9736e-09 | 2.4716e-10 | 6.9584e-10 | 2.9402e-10 | 1.5146e-11 | 325661.906
415685.563 | 4.0322e-09 | 4.7726e-09 | 1.3727e-10 | 6.474e-09 | 4.9117e-09 | 2.4838e-10 | 6.8145e-10 | 2.9362e-10 | 1.4912e-11 | 325674.094
415697.719 | 3.9923e-09 | 4.7594e-09 | 1.3881e-10 | 6.4145e-09 | 4.9859e-09 | 2.4838e-10 | 6.9096e-10 | 2.914e-10 | 1.5198e-11 | 325686.25
415709.875 | 4.0271e-09 | 4.8026e-09 | 1.3931e-10 | 6.4533e-09 | 4.9562e-09 | 2.4981e-10 | 6.939e-10 | 2.8999e-10 | 1.5066e-11 | 325698.406
415722.063 | 4.0107e-09 | 4.7641e-09 | 1.3812e-10 | 6.4029e-09 | 4.956e-09 | 2.4829e-10 | 6.9566e-10 | 2.9073e-10 | 1.5128e-11 | 325710.594
415734.219 | 4.0046e-09 | 4.7102e-09 | 1.3911e-10 | 6.4292e-09 | 4.964e-09 | 2.4713e-10 | 6.9033e-10 | 2.9123e-10 | 1.5006e-11 | 325722.75
415746.375 | 4.0839e-09 | 4.7598e-09 | 1.3945e-10 | 6.4911e-09 | 4.96e-09 | 2.4834e-10 | 6.9683e-10 | 2.9355e-10 | 1.5021e-11 | 325734.906
415758.563 | 4.0153e-09 | 4.8027e-09 | 1.402e-10 | 6.4769e-09 | 4.9482e-09 | 2.4893e-10 | 6.9605e-10 | 2.8755e-10 | 1.506e-11 | 325747.094
415770.719 | 4.0257e-09 | 4.7604e-09 | 1.3781e-10 | 6.39e-09 | 4.925e-09 | 2.4663e-10 | 6.9083e-10 | 2.8717e-10 | 1.4946e-11 | 325759.25
415782.906 | 4.0346e-09 | 4.7681e-09 | 1.3911e-10 | 6.5156e-09 | 4.9564e-09 | 2.4766e-10 | 6.8614e-10 | 2.9095e-10 | 1.4993e-11 | 325771.437
415795.063 | 4.0065e-09 | 4.7556e-09 | 1.3878e-10 | 6.4986e-09 | 4.9147e-09 | 2.4867e-10 | 6.9379e-10 | 2.9001e-10 | 1.5279e-11 | 325783.594
415807.219 | 4.0176e-09 | 4.7798e-09 | 1.392e-10 | 6.4763e-09 | 4.9446e-09 | 2.4944e-10 | 6.9538e-10 | 2.9203e-10 | 1.5094e-11 | 325795.75
415819.406 | 3.9887e-09 | 4.7559e-09 | 1.3981e-10 | 6.492e-09 | 4.9814e-09 | 2.502e-10 | 6.9815e-10 | 2.9039e-10 | 1.5306e-11 | 325807.937
415831.563 | 4.0103e-09 | 4.748e-09 | 1.3818e-10 | 6.4784e-09 | 4.9328e-09 | 2.4893e-10 | 6.9308e-10 | 2.9078e-10 | 1.5057e-11 | 325820.094
415843.719 | 3.9954e-09 | 4.7992e-09 | 1.3883e-10 | 6.4234e-09 | 5.0125e-09 | 2.4988e-10 | 6.9651e-10 | 2.9163e-10 | 1.5383e-11 | 325832.25
415855.906 | 4.0181e-09 | 4.7172e-09 | 1.401e-10 | 6.5026e-09 | 4.9279e-09 | 2.4924e-10 | 6.9703e-10 | 2.9107e-10 | 1.5117e-11 | 325844.437
415868.063 | 3.9861e-09 | 4.7702e-09 | 1.394e-10 | 6.4909e-09 | 5.046e-09 | 2.4858e-10 | 6.9406e-10 | 2.9201e-10 | 1.5094e-11 | 325856.594
415880.219 | 4.0247e-09 | 4.7225e-09 | 1.3991e-10 | 6.4805e-09 | 4.9527e-09 | 2.4907e-10 | 6.976e-10 | 2.9415e-10 | 1.5169e-11 | 325868.75
415892.406 | 4.0271e-09 | 4.7657e-09 | 1.3953e-10 | 6.5621e-09 | 4.9469e-09 | 2.5209e-10 | 6.9639e-10 | 2.9209e-10 | 1.5165e-11 | 325880.937
415904.563 | 4.0859e-09 | 4.8175e-09 | 1.3903e-10 | 6.5618e-09 | 4.9757e-09 | 2.4794e-10 | 6.9944e-10 | 2.9108e-10 | 1.5021e-11 | 325893.094
415916.719 | 4.0285e-09 | 4.8383e-09 | 1.3994e-10 | 6.535e-09 | 4.9762e-09 | 2.5179e-10 | 7.0624e-10 | 2.91e-10 | 1.524e-11 | 325905.25
415928.906 | 4.0587e-09 | 4.7912e-09 | 1.4016e-10 | 6.4753e-09 | 4.9686e-09 | 2.501e-10 | 6.9116e-10 | 2.9446e-10 | 1.5279e-11 | 325917.437
415941.063 | 4.0169e-09 | 4.8039e-09 | 1.3944e-10 | 6.4575e-09 | 4.973e-09 | 2.4995e-10 | 6.9684e-10 | 2.9305e-10 | 1.5323e-11 | 325929.594
415953.219 | 4.0277e-09 | 4.8198e-09 | 1.3896e-10 | 6.5533e-09 | 5.002e-09 | 2.5022e-10 | 7.0272e-10 | 2.9173e-10 | 1.5359e-11 | 325941.75
415965.406 | 3.9997e-09 | 4.7733e-09 | 1.3833e-10 | 6.4688e-09 | 5.0175e-09 | 2.5065e-10 | 6.9875e-10 | 2.9067e-10 | 1.5285e-11 | 325953.937
415977.563 | 4.0356e-09 | 4.741e-09 | 1.3968e-10 | 6.4209e-09 | 4.9538e-09 | 2.4744e-10 | 6.905e-10 | 2.8953e-10 | 1.5263e-11 | 325966.094
415989.719 | 3.9824e-09 | 4.7727e-09 | 1.3827e-10 | 6.4718e-09 | 4.929e-09 | 2.4833e-10 | 7.0135e-10 | 2.9039e-10 | 1.5051e-11 | 325978.25
416001.906 | 4.0396e-09 | 4.7708e-09 | 1.3771e-10 | 6.5058e-09 | 4.9564e-09 | 2.4776e-10 | 6.9197e-10 | 2.9325e-10 | 1.5224e-11 | 325990.437
416014.063 | 4.0069e-09 | 4.7741e-09 | 1.3851e-10 | 6.5035e-09 | 4.9792e-09 | 2.4753e-10 | 6.9015e-10 | 2.9133e-10 | 1.5056e-11 | 326002.594
416026.219 | 4.0176e-09 | 4.7638e-09 | 1.3907e-10 | 6.4383e-09 | 4.9759e-09 | 2.4945e-10 | 6.8842e-10 | 2.939e-10 | 1.5143e-11 | 326014.75
416038.406 | 3.9568e-09 | 4.7483e-09 | 1.3885e-10 | 6.4653e-09 | 4.9912e-09 | 2.5078e-10 | 6.9522e-10 | 2.8734e-10 | 1.5073e-11 | 326026.937
416050.563 | 3.9766e-09 | 4.7244e-09 | 1.3721e-10 | 6.4857e-09 | 4.9266e-09 | 2.4892e-10 | 6.9684e-10 | 2.9214e-10 | 1.4977e-11 | 326039.094
416062.719 | 4.0128e-09 | 4.7966e-09 | 1.3869e-10 | 6.5234e-09 | 4.9334e-09 | 2.4747e-10 | 6.9129e-10 | 2.9074e-10 | 1.4839e-11 | 326051.25
416074.906 | 4.0103e-09 | 4.7437e-09 | 1.3892e-10 | 6.5021e-09 | 5.002e-09 | 2.4821e-10 | 6.9344e-10 | 2.9124e-10 | 1.5183e-11 | 326063.437
416087.063 | 3.9854e-09 | 4.7384e-09 | 1.3798e-10 | 6.4907e-09 | 4.932e-09 | 2.4562e-10 | 6.9123e-10 | 2.9114e-10 | 1.5165e-11 | 326075.594
416099.219 | 3.9737e-09 | 4.7455e-09 | 1.3796e-10 | 6.5075e-09 | 4.9764e-09 | 2.4802e-10 | 6.8886e-10 | 2.8926e-10 | 1.5119e-11 | 326087.75
416111.406 | 3.9767e-09 | 4.7518e-09 | 1.3896e-10 | 6.4275e-09 | 4.9708e-09 | 2.4666e-10 | 6.9505e-10 | 2.9125e-10 | 1.5221e-11 | 326099.937
416123.563 | 3.9785e-09 | 4.8095e-09 | 1.3973e-10 | 6.4202e-09 | 4.9587e-09 | 2.4783e-10 | 6.8746e-10 | 2.9072e-10 | 1.4955e-11 | 326112.094
416135.719 | 3.9951e-09 | 4.7506e-09 | 1.3701e-10 | 6.4733e-09 | 4.9626e-09 | 2.4743e-10 | 6.9056e-10 | 2.9038e-10 | 1.4872e-11 | 326124.25
416147.906 | 4.0093e-09 | 4.7354e-09 | 1.3856e-10 | 6.3699e-09 | 4.9493e-09 | 2.4937e-10 | 6.8956e-10 | 2.9255e-10 | 1.5283e-11 | 326136.437
416160.063 | 3.9826e-09 | 4.811e-09 | 1.3874e-10 | 6.4248e-09 | 4.9822e-09 | 2.4992e-10 | 6.9096e-10 | 2.9045e-10 | 1.4896e-11 | 326148.594
416172.25 | 4.0327e-09 | 4.7562e-09 | 1.3854e-10 | 6.4097e-09 | 4.9928e-09 | 2.5047e-10 | 6.9305e-10 | 2.8872e-10 | 1.5108e-11 | 326160.781
416184.406 | 4.0131e-09 | 4.7579e-09 | 1.3896e-10 | 6.4755e-09 | 4.978e-09 | 2.5008e-10 | 6.9078e-10 | 2.9153e-10 | 1.5148e-11 | 326172.937
416196.563 | 4.0254e-09 | 4.7743e-09 | 1.3834e-10 | 6.4153e-09 | 4.9403e-09 | 2.487e-10 | 6.8964e-10 | 2.9245e-10 | 1.5098e-11 | 326185.094
416208.75 | 3.9864e-09 | 4.8012e-09 | 1.3867e-10 | 6.4737e-09 | 4.9988e-09 | 2.4744e-10 | 6.9397e-10 | 2.8681e-10 | 1.5299e-11 | 326197.281
416220.906 | 4.0031e-09 | 4.7256e-09 | 1.4028e-10 | 6.329e-09 | 4.9219e-09 | 2.4736e-10 | 6.9985e-10 | 2.8835e-10 | 1.4942e-11 | 326209.437
416233.063 | 3.978e-09 | 4.7243e-09 | 1.3881e-10 | 6.4659e-09 | 4.9275e-09 | 2.5035e-10 | 6.8889e-10 | 2.8892e-10 | 1.5008e-11 | 326221.594
416245.25 | 3.9793e-09 | 4.7721e-09 | 1.3865e-10 | 6.4944e-09 | 4.9384e-09 | 2.4535e-10 | 6.8539e-10 | 2.9126e-10 | 1.4946e-11 | 326233.781
416257.406 | 3.9861e-09 | 4.8074e-09 | 1.3882e-10 | 6.4161e-09 | 4.8703e-09 | 2.469e-10 | 6.9471e-10 | 2.888e-10 | 1.5123e-11 | 326245.937
416269.563 | 3.9507e-09 | 4.7368e-09 | 1.39e-10 | 6.4047e-09 | 4.9963e-09 | 2.4883e-10 | 6.9546e-10 | 2.886e-10 | 1.5159e-11 | 326258.094
416281.75 | 3.9425e-09 | 4.689e-09 | 1.3829e-10 | 6.4599e-09 | 4.9364e-09 | 2.4973e-10 | 6.9632e-10 | 2.8766e-10 | 1.5208e-11 | 326270.281
416293.906 | 3.9582e-09 | 4.7951e-09 | 1.3865e-10 | 6.4173e-09 | 4.9514e-09 | 2.5083e-10 | 6.864e-10 | 2.9282e-10 | 1.5008e-11 | 326282.437
416306.063 | 3.9735e-09 | 4.7711e-09 | 1.377e-10 | 6.4112e-09 | 4.8463e-09 | 2.4888e-10 | 6.9196e-10 | 2.9099e-10 | 1.5169e-11 | 326294.594
416318.25 | 3.9505e-09 | 4.7432e-09 | 1.368e-10 | 6.533e-09 | 4.9223e-09 | 2.4981e-10 | 6.8772e-10 | 2.8937e-10 | 1.5058e-11 | 326306.781
416330.406 | 3.9583e-09 | 4.7331e-09 | 1.3918e-10 | 6.4656e-09 | 4.8943e-09 | 2.4861e-10 | 6.9594e-10 | 2.8797e-10 | 1.5065e-11 | 326318.937
416342.563 | 3.9763e-09 | 4.743e-09 | 1.3995e-10 | 6.4069e-09 | 4.8915e-09 | 2.4701e-10 | 6.9862e-10 | 2.9184e-10 | 1.5132e-11 | 326331.094
416354.75 | 3.9872e-09 | 4.7955e-09 | 1.3819e-10 | 6.4655e-09 | 4.9701e-09 | 2.4747e-10 | 6.991e-10 | 2.9306e-10 | 1.5309e-11 | 326343.281
416366.906 | 3.9571e-09 | 4.7772e-09 | 1.3998e-10 | 6.5049e-09 | 4.9846e-09 | 2.4805e-10 | 6.9422e-10 | 2.9231e-10 | 1.5333e-11 | 326355.437
416379.063 | 4.0651e-09 | 4.8389e-09 | 1.4451e-10 | 6.4968e-09 | 4.9946e-09 | 2.8337e-10 | 7.0253e-10 | 2.9543e-10 | 1.5235e-11 | 326367.594
416391.25 | 4.0478e-09 | 4.7437e-09 | 1.4637e-10 | 6.4385e-09 | 4.977e-09 | 2.8178e-10 | 6.99e-10 | 2.9368e-10 | 1.535e-11 | 326379.781
416403.406 | 4.0462e-09 | 4.784e-09 | 1.4565e-10 | 6.4907e-09 | 4.958e-09 | 2.7863e-10 | 7.0589e-10 | 2.9349e-10 | 1.5362e-11 | 326391.937
416415.563 | 4.0527e-09 | 4.8232e-09 | 1.4475e-10 | 6.4789e-09 | 4.9674e-09 | 2.8134e-10 | 7.0175e-10 | 2.952e-10 | 1.5356e-11 | 326404.094
416427.75 | 4.0647e-09 | 4.7689e-09 | 1.4366e-10 | 6.5181e-09 | 4.9474e-09 | 2.7905e-10 | 6.9346e-10 | 2.9644e-10 | 1.5507e-11 | 326416.281
416439.906 | 4.0536e-09 | 4.8117e-09 | 1.4469e-10 | 6.4821e-09 | 4.9578e-09 | 2.7732e-10 | 7.0871e-10 | 2.9721e-10 | 1.5242e-11 | 326428.437
416452.063 | 4.0332e-09 | 4.8596e-09 | 1.4396e-10 | 6.5562e-09 | 4.9793e-09 | 2.7439e-10 | 7.0359e-10 | 2.9189e-10 | 1.5481e-11 | 326440.594
416464.25 | 4.0658e-09 | 4.8219e-09 | 1.4379e-10 | 6.5152e-09 | 4.9623e-09 | 2.7587e-10 | 6.9709e-10 | 2.9324e-10 | 1.5328e-11 | 326452.781
416476.406 | 4.0416e-09 | 4.7954e-09 | 1.4388e-10 | 6.5097e-09 | 4.9852e-09 | 2.7512e-10 | 7.0759e-10 | 2.933e-10 | 1.5468e-11 | 326464.937
416488.563 | 4.0377e-09 | 4.8161e-09 | 1.4252e-10 | 6.5852e-09 | 4.9531e-09 | 2.7247e-10 | 7.0362e-10 | 2.9217e-10 | 1.5216e-11 | 326477.094
416500.75 | 4.0683e-09 | 4.8278e-09 | 1.4227e-10 | 6.4743e-09 | 4.9906e-09 | 2.75e-10 | 7.0172e-10 | 2.9264e-10 | 1.5173e-11 | 326489.281
416512.906 | 4.0756e-09 | 4.8278e-09 | 1.4405e-10 | 6.5533e-09 | 4.9419e-09 | 2.7677e-10 | 7.0263e-10 | 2.9438e-10 | 1.5481e-11 | 326501.437
416525.063 | 4.0499e-09 | 4.8155e-09 | 1.4311e-10 | 6.5281e-09 | 4.9957e-09 | 2.7714e-10 | 7.0017e-10 | 2.9688e-10 | 1.5371e-11 | 326513.594
416537.25 | 4.0575e-09 | 4.8291e-09 | 1.4533e-10 | 6.5553e-09 | 5.0225e-09 | 2.756e-10 | 7.0123e-10 | 2.9712e-10 | 1.5409e-11 | 326525.781
416549.406 | 4.0114e-09 | 4.8216e-09 | 1.4298e-10 | 6.5775e-09 | 4.9455e-09 | 2.7636e-10 | 7.0627e-10 | 2.9582e-10 | 1.5319e-11 | 326537.937
416561.594 | 4.0557e-09 | 4.8088e-09 | 1.4448e-10 | 6.4313e-09 | 4.9713e-09 | 2.7855e-10 | 7.0169e-10 | 2.9371e-10 | 1.528e-11 | 326550.125
416573.75 | 4.0453e-09 | 4.8053e-09 | 1.4418e-10 | 6.5391e-09 | 4.9993e-09 | 2.7555e-10 | 7.0633e-10 | 2.9348e-10 | 1.5541e-11 | 326562.281
416585.906 | 4.0479e-09 | 4.7585e-09 | 1.4276e-10 | 6.5169e-09 | 4.9978e-09 | 2.7898e-10 | 6.9841e-10 | 2.9099e-10 | 1.5576e-11 | 326574.437
416598.094 | 4.061e-09 | 4.7999e-09 | 1.4294e-10 | 6.5221e-09 | 5.0278e-09 | 2.7583e-10 | 6.9981e-10 | 2.9393e-10 | 1.5096e-11 | 326586.625
416610.25 | 4.0483e-09 | 4.8194e-09 | 1.4199e-10 | 6.5413e-09 | 5.0043e-09 | 2.7289e-10 | 6.9498e-10 | 2.9221e-10 | 1.5397e-11 | 326598.781
416622.406 | 4.0451e-09 | 4.8801e-09 | 1.4299e-10 | 6.5089e-09 | 4.9651e-09 | 2.7508e-10 | 6.9767e-10 | 2.9368e-10 | 1.527e-11 | 326610.937
416634.594 | 4.0313e-09 | 4.764e-09 | 1.4259e-10 | 6.5378e-09 | 4.9981e-09 | 2.7515e-10 | 7.0006e-10 | 2.9372e-10 | 1.541e-11 | 326623.125
416646.75 | 4.0169e-09 | 4.7807e-09 | 1.4367e-10 | 6.5271e-09 | 4.9593e-09 | 2.7446e-10 | 7.0618e-10 | 2.9094e-10 | 1.5262e-11 | 326635.281
416658.906 | 4.0409e-09 | 4.757e-09 | 1.4345e-10 | 6.5561e-09 | 4.9943e-09 | 2.7375e-10 | 7.0087e-10 | 2.965e-10 | 1.5303e-11 | 326647.437
416671.094 | 4.0677e-09 | 4.7789e-09 | 1.4479e-10 | 6.4685e-09 | 4.9742e-09 | 2.7418e-10 | 7.0093e-10 | 2.9267e-10 | 1.511e-11 | 326659.625
416683.25 | 4.0531e-09 | 4.8036e-09 | 1.4203e-10 | 6.47e-09 | 5.0058e-09 | 2.7314e-10 | 7.1052e-10 | 2.9311e-10 | 1.5466e-11 | 326671.781
416695.406 | 4.0221e-09 | 4.8528e-09 | 1.4359e-10 | 6.5319e-09 | 4.9763e-09 | 2.7293e-10 | 7.0084e-10 | 2.9731e-10 | 1.5399e-11 | 326683.937
416707.594 | 4.0554e-09 | 4.7883e-09 | 1.4311e-10 | 6.5094e-09 | 4.9817e-09 | 2.768e-10 | 6.9827e-10 | 2.9547e-10 | 1.549e-11 | 326696.125
416719.75 | 4.0309e-09 | 4.8518e-09 | 1.4142e-10 | 6.5113e-09 | 4.9772e-09 | 2.7444e-10 | 7.0624e-10 | 2.9099e-10 | 1.5521e-11 | 326708.281
416731.906 | 4.0515e-09 | 4.7948e-09 | 1.4354e-10 | 6.5007e-09 | 5.0028e-09 | 2.7468e-10 | 7.0023e-10 | 2.9402e-10 | 1.5396e-11 | 326720.437
416744.094 | 4.0541e-09 | 4.8659e-09 | 1.4418e-10 | 6.4552e-09 | 4.9678e-09 | 2.7439e-10 | 6.9658e-10 | 2.9322e-10 | 1.5304e-11 | 326732.625
416756.25 | 4.0397e-09 | 4.7777e-09 | 1.4445e-10 | 6.4998e-09 | 4.9963e-09 | 2.7313e-10 | 7.0424e-10 | 2.9795e-10 | 1.5177e-11 | 326744.781
416768.406 | 4.0812e-09 | 4.8506e-09 | 1.4396e-10 | 6.4729e-09 | 5.0249e-09 | 2.7379e-10 | 7.0021e-10 | 2.9211e-10 | 1.5439e-11 | 326756.937
416780.594 | 3.9985e-09 | 4.8863e-09 | 1.4424e-10 | 6.5383e-09 | 4.9516e-09 | 2.7438e-10 | 7.0297e-10 | 2.9768e-10 | 1.5403e-11 | 326769.125
416792.75 | 4.0489e-09 | 4.8214e-09 | 1.4421e-10 | 6.4618e-09 | 4.9782e-09 | 2.7421e-10 | 7.0376e-10 | 2.9235e-10 | 1.5499e-11 | 326781.281
416804.906 | 4.039e-09 | 4.8465e-09 | 1.4401e-10 | 6.4813e-09 | 4.9914e-09 | 2.7598e-10 | 7.0094e-10 | 2.911e-10 | 1.5278e-11 | 326793.437
416817.094 | 4.0298e-09 | 4.843e-09 | 1.4343e-10 | 6.5335e-09 | 5.0385e-09 | 2.7721e-10 | 6.9909e-10 | 2.9397e-10 | 1.5546e-11 | 326805.625
416829.25 | 4.0384e-09 | 4.7695e-09 | 1.4166e-10 | 6.514e-09 | 5.0197e-09 | 2.7527e-10 | 7.0475e-10 | 2.9542e-10 | 1.5302e-11 | 326817.781
416841.406 | 4.0604e-09 | 4.8281e-09 | 1.4415e-10 | 6.5299e-09 | 4.9573e-09 | 2.7452e-10 | 6.9695e-10 | 2.9288e-10 | 1.5369e-11 | 326829.937
416853.594 | 4.0077e-09 | 4.8676e-09 | 1.4555e-10 | 6.5068e-09 | 5.0385e-09 | 2.7315e-10 | 6.977e-10 | 2.9602e-10 | 1.5419e-11 | 326842.125
416865.75 | 4.0249e-09 | 4.7822e-09 | 1.4271e-10 | 6.5274e-09 | 4.9238e-09 | 2.7358e-10 | 7.0293e-10 | 2.926e-10 | 1.5422e-11 | 326854.281
416877.906 | 4.0464e-09 | 4.78e-09 | 1.4369e-10 | 6.5015e-09 | 5.0564e-09 | 2.7444e-10 | 7.0033e-10 | 2.9553e-10 | 1.543e-11 | 326866.437
416890.094 | 4.0352e-09 | 4.8142e-09 | 1.4361e-10 | 6.48e-09 | 5.0142e-09 | 2.7401e-10 | 7.0264e-10 | 2.9461e-10 | 1.53e-11 | 326878.625
416902.25 | 4.0446e-09 | 4.8007e-09 | 1.4407e-10 | 6.5361e-09 | 4.9751e-09 | 2.7577e-10 | 7.0216e-10 | 2.9507e-10 | 1.5313e-11 | 326890.781
416914.438 | 4.0667e-09 | 4.7842e-09 | 1.4228e-10 | 6.4416e-09 | 5.0278e-09 | 2.7202e-10 | 7.0026e-10 | 2.9146e-10 | 1.5358e-11 | 326902.969
416926.594 | 4.0901e-09 | 4.7488e-09 | 1.428e-10 | 6.5734e-09 | 5.0524e-09 | 2.7114e-10 | 6.9513e-10 | 2.9327e-10 | 1.5409e-11 | 326915.125
416938.75 | 4.0426e-09 | 4.8168e-09 | 1.4237e-10 | 6.4968e-09 | 5.0336e-09 | 2.7371e-10 | 6.9938e-10 | 2.9563e-10 | 1.5261e-11 | 326927.281
416950.938 | 4.0946e-09 | 4.8533e-09 | 1.4288e-10 | 6.556e-09 | 4.9848e-09 | 2.7754e-10 | 7.0266e-10 | 2.989e-10 | 1.5206e-11 | 326939.469
416963.094 | 4.0632e-09 | 4.7981e-09 | 1.443e-10 | 6.5912e-09 | 5.0007e-09 | 2.7305e-10 | 6.9709e-10 | 2.9657e-10 | 1.5299e-11 | 326951.625
416975.25 | 4.0338e-09 | 4.8095e-09 | 1.4276e-10 | 6.5432e-09 | 5.0444e-09 | 2.738e-10 | 6.9505e-10 | 2.9687e-10 | 1.5512e-11 | 326963.781
416987.438 | 4.0236e-09 | 4.8166e-09 | 1.4439e-10 | 6.5405e-09 | 4.972e-09 | 2.758e-10 | 6.9877e-10 | 2.9446e-10 | 1.5499e-11 | 326975.969
416999.594 | 4.0458e-09 | 4.8066e-09 | 1.4518e-10 | 6.4964e-09 | 5.0354e-09 | 2.7436e-10 | 6.9443e-10 | 2.9719e-10 | 1.5226e-11 | 326988.125
417011.75 | 4.078e-09 | 4.8106e-09 | 1.4355e-10 | 6.5064e-09 | 5.0138e-09 | 2.753e-10 | 7.0942e-10 | 2.9529e-10 | 1.548e-11 | 327000.281
417023.938 | 4.087e-09 | 4.8183e-09 | 1.4287e-10 | 6.5751e-09 | 5.0054e-09 | 2.761e-10 | 7.0192e-10 | 2.9507e-10 | 1.5282e-11 | 327012.469
417036.094 | 4.05e-09 | 4.8348e-09 | 1.4134e-10 | 6.5852e-09 | 4.9672e-09 | 2.744e-10 | 6.988e-10 | 2.9398e-10 | 1.5391e-11 | 327024.625
417048.25 | 4.0649e-09 | 4.8516e-09 | 1.4407e-10 | 6.5991e-09 | 4.932e-09 | 2.7524e-10 | 6.9421e-10 | 2.9186e-10 | 1.5469e-11 | 327036.781
417060.438 | 4.0417e-09 | 4.8157e-09 | 1.4426e-10 | 6.527e-09 | 5.0038e-09 | 2.7731e-10 | 7.0146e-10 | 2.9479e-10 | 1.5639e-11 | 327048.969
417072.594 | 4.0744e-09 | 4.7932e-09 | 1.4364e-10 | 6.4896e-09 | 5.0188e-09 | 2.7828e-10 | 7.0379e-10 | 2.9185e-10 | 1.5409e-11 | 327061.125
417084.75 | 4.0279e-09 | 4.8099e-09 | 1.4268e-10 | 6.5913e-09 | 4.957e-09 | 2.767e-10 | 7.0695e-10 | 2.9695e-10 | 1.5383e-11 | 327073.281
417096.938 | 4.0697e-09 | 4.7713e-09 | 1.4514e-10 | 6.4518e-09 | 4.9903e-09 | 2.7438e-10 | 7.0276e-10 | 2.931e-10 | 1.5407e-11 | 327085.469
417109.094 | 4.0097e-09 | 4.8029e-09 | 1.4122e-10 | 6.4988e-09 | 5.0031e-09 | 2.7584e-10 | 6.9989e-10 | 2.961e-10 | 1.5318e-11 | 327097.625
417121.25 | 4.0807e-09 | 4.7929e-09 | 1.432e-10 | 6.5217e-09 | 4.9669e-09 | 2.7036e-10 | 7.025e-10 | 2.9038e-10 | 1.5471e-11 | 327109.781
417133.438 | 4.0502e-09 | 4.8019e-09 | 1.4527e-10 | 6.4778e-09 | 4.9702e-09 | 2.7505e-10 | 7.0331e-10 | 2.9528e-10 | 1.5254e-11 | 327121.969
417145.594 | 4.0308e-09 | 4.7787e-09 | 1.4374e-10 | 6.4958e-09 | 4.9637e-09 | 2.7451e-10 | 7.0561e-10 | 2.9556e-10 | 1.5279e-11 | 327134.125
417157.75 | 4.0449e-09 | 4.8502e-09 | 1.4329e-10 | 6.5098e-09 | 5.0713e-09 | 2.7657e-10 | 6.9012e-10 | 2.8932e-10 | 1.5544e-11 | 327146.281
417169.938 | 4.0677e-09 | 4.7736e-09 | 1.4403e-10 | 6.4547e-09 | 5.0637e-09 | 2.7395e-10 | 6.9925e-10 | 2.9502e-10 | 1.5414e-11 | 327158.469
417182.094 | 4.0577e-09 | 4.8552e-09 | 1.4337e-10 | 6.4821e-09 | 4.9848e-09 | 2.764e-10 | 6.9525e-10 | 2.9452e-10 | 1.5237e-11 | 327170.625
417194.25 | 4.0556e-09 | 4.7604e-09 | 1.4199e-10 | 6.5709e-09 | 4.9829e-09 | 2.7345e-10 | 6.9674e-10 | 2.9442e-10 | 1.525e-11 | 327182.781
417206.438 | 4.0027e-09 | 4.8178e-09 | 1.4154e-10 | 6.5136e-09 | 4.9349e-09 | 2.7899e-10 | 6.9815e-10 | 2.9164e-10 | 1.5301e-11 | 327194.969
417218.594 | 4.0843e-09 | 4.7726e-09 | 1.4184e-10 | 6.4697e-09 | 5.0211e-09 | 2.7422e-10 | 7.0432e-10 | 2.9048e-10 | 1.5206e-11 | 327207.125
417230.75 | 4.0247e-09 | 4.7849e-09 | 1.4276e-10 | 6.4452e-09 | 4.9865e-09 | 2.7371e-10 | 6.911e-10 | 2.9532e-10 | 1.5405e-11 | 327219.281
417242.938 | 4.0148e-09 | 4.836e-09 | 1.4372e-10 | 6.5239e-09 | 5.0065e-09 | 2.7752e-10 | 7.0663e-10 | 2.9418e-10 | 1.5498e-11 | 327231.469
417255.094 | 4.0475e-09 | 4.7825e-09 | 1.4329e-10 | 6.5413e-09 | 4.9728e-09 | 2.7475e-10 | 7.0014e-10 | 2.9327e-10 | 1.5434e-11 | 327243.625
417267.25 | 4.0689e-09 | 4.8397e-09 | 1.4275e-10 | 6.583e-09 | 4.967e-09 | 2.7677e-10 | 7.1024e-10 | 2.9264e-10 | 1.5446e-11 | 327255.781
417279.438 | 4.0393e-09 | 4.7999e-09 | 1.4503e-10 | 6.5114e-09 | 4.945e-09 | 2.7801e-10 | 7.024e-10 | 2.947e-10 | 1.5559e-11 | 327267.969
417291.594 | 4.0833e-09 | 4.8052e-09 | 1.4428e-10 | 6.5284e-09 | 5.0388e-09 | 2.7693e-10 | 7.0122e-10 | 2.914e-10 | 1.5299e-11 | 327280.125
417303.781 | 4.0566e-09 | 4.7742e-09 | 1.4287e-10 | 6.6072e-09 | 4.9918e-09 | 2.7492e-10 | 6.9942e-10 | 2.9468e-10 | 1.5196e-11 | 327292.312
417315.938 | 4.0623e-09 | 4.841e-09 | 1.4425e-10 | 6.5062e-09 | 5.0035e-09 | 2.7613e-10 | 6.9382e-10 | 2.957e-10 | 1.5303e-11 | 327304.469
417328.094 | 4.0562e-09 | 4.8279e-09 | 1.4369e-10 | 6.5221e-09 | 5.0495e-09 | 2.782e-10 | 7.0856e-10 | 2.9484e-10 | 1.5076e-11 | 327316.625
417340.281 | 4.0526e-09 | 4.7946e-09 | 1.4335e-10 | 6.5577e-09 | 5.0101e-09 | 2.7662e-10 | 7.0099e-10 | 2.9335e-10 | 1.5311e-11 | 327328.812
417352.438 | 4.0391e-09 | 4.7976e-09 | 1.445e-10 | 6.6178e-09 | 5.0229e-09 | 2.7453e-10 | 7.0836e-10 | 2.9502e-10 | 1.5596e-11 | 327340.969
417364.594 | 4.104e-09 | 4.8183e-09 | 1.4254e-10 | 6.4085e-09 | 4.972e-09 | 2.7728e-10 | 7.0243e-10 | 2.9275e-10 | 1.5367e-11 | 327353.125
417376.781 | 4.0503e-09 | 4.8176e-09 | 1.438e-10 | 6.603e-09 | 5.0344e-09 | 2.7884e-10 | 7.007e-10 | 2.957e-10 | 1.5574e-11 | 327365.312
417388.938 | 4.0396e-09 | 4.8029e-09 | 1.4597e-10 | 6.519e-09 | 5.032e-09 | 2.7681e-10 | 7.0536e-10 | 2.9508e-10 | 1.5508e-11 | 327377.469
417401.094 | 4.0931e-09 | 4.789e-09 | 1.4473e-10 | 6.4336e-09 | 4.9887e-09 | 2.7416e-10 | 6.9572e-10 | 2.9462e-10 | 1.5305e-11 | 327389.625
417413.281 | 4.0548e-09 | 4.7953e-09 | 1.4395e-10 | 6.5224e-09 | 5.0592e-09 | 2.7847e-10 | 6.9558e-10 | 2.9555e-10 | 1.5654e-11 | 327401.812
417425.438 | 4.0461e-09 | 4.7922e-09 | 1.4385e-10 | 6.5392e-09 | 4.9866e-09 | 2.7587e-10 | 7.0004e-10 | 2.9498e-10 | 1.5525e-11 | 327413.969
417437.594 | 3.9942e-09 | 4.819e-09 | 1.4405e-10 | 6.554e-09 | 5.0377e-09 | 2.7608e-10 | 7.0108e-10 | 2.9287e-10 | 1.5459e-11 | 327426.125
417449.781 | 4.0578e-09 | 4.848e-09 | 1.4369e-10 | 6.54e-09 | 4.966e-09 | 2.7614e-10 | 7.0092e-10 | 2.9161e-10 | 1.5226e-11 | 327438.312
417461.938 | 4.0178e-09 | 4.8141e-09 | 1.4262e-10 | 6.4626e-09 | 5.0327e-09 | 2.7621e-10 | 6.9914e-10 | 2.9809e-10 | 1.5497e-11 | 327450.469
417474.094 | 4.0642e-09 | 4.8129e-09 | 1.4455e-10 | 6.5429e-09 | 4.9821e-09 | 2.7569e-10 | 7.0023e-10 | 2.9513e-10 | 1.5462e-11 | 327462.625
417486.281 | 4.1062e-09 | 4.7823e-09 | 1.4375e-10 | 6.4722e-09 | 4.9548e-09 | 2.7398e-10 | 7.0004e-10 | 2.946e-10 | 1.5503e-11 | 327474.812
417498.438 | 4.0659e-09 | 4.8437e-09 | 1.4298e-10 | 6.4982e-09 | 5.0112e-09 | 2.7826e-10 | 7.0538e-10 | 2.9581e-10 | 1.573e-11 | 327486.969
417510.594 | 4.0675e-09 | 4.8201e-09 | 1.4202e-10 | 6.6302e-09 | 4.9596e-09 | 2.7616e-10 | 7.057e-10 | 2.9263e-10 | 1.5227e-11 | 327499.125
417522.781 | 4.1363e-09 | 4.7881e-09 | 1.4416e-10 | 6.4523e-09 | 5.0122e-09 | 2.7702e-10 | 6.9696e-10 | 2.9484e-10 | 1.5276e-11 | 327511.312
417534.938 | 4.1158e-09 | 4.807e-09 | 1.4414e-10 | 6.5261e-09 | 5.0169e-09 | 2.7614e-10 | 7.0444e-10 | 2.9345e-10 | 1.5328e-11 | 327523.469
417547.094 | 3.9977e-09 | 4.7681e-09 | 1.4556e-10 | 6.4778e-09 | 4.9852e-09 | 2.7316e-10 | 7.0238e-10 | 2.9549e-10 | 1.5301e-11 | 327535.625
417559.281 | 4.0669e-09 | 4.7977e-09 | 1.4399e-10 | 6.5241e-09 | 4.9974e-09 | 2.7592e-10 | 6.9579e-10 | 2.9174e-10 | 1.539e-11 | 327547.812
417571.438 | 4.0855e-09 | 4.7745e-09 | 1.4171e-10 | 6.4981e-09 | 5.0161e-09 | 2.7678e-10 | 7.0307e-10 | 2.9489e-10 | 1.5331e-11 | 327559.969
417583.594 | 4.0581e-09 | 4.8044e-09 | 1.4398e-10 | 6.5381e-09 | 5.0128e-09 | 2.7651e-10 | 6.9398e-10 | 2.9269e-10 | 1.545e-11 | 327572.125
417595.781 | 4e-09 | 4.7727e-09 | 1.4278e-10 | 6.4938e-09 | 4.9984e-09 | 2.7472e-10 | 7.0103e-10 | 2.9375e-10 | 1.5349e-11 | 327584.312
417607.938 | 4.0357e-09 | 4.8031e-09 | 1.4181e-10 | 6.4988e-09 | 5.008e-09 | 2.7337e-10 | 6.9596e-10 | 2.9537e-10 | 1.5415e-11 | 327596.469
417620.094 | 4.0392e-09 | 4.775e-09 | 1.4221e-10 | 6.445e-09 | 4.999e-09 | 2.7196e-10 | 6.9582e-10 | 2.9176e-10 | 1.5159e-11 | 327608.625
417632.281 | 4.0593e-09 | 4.8103e-09 | 1.4464e-10 | 6.5038e-09 | 5.0157e-09 | 2.7439e-10 | 7.0256e-10 | 2.9286e-10 | 1.5318e-11 | 327620.812
417644.438 | 4.0352e-09 | 4.7725e-09 | 1.4279e-10 | 6.4769e-09 | 5.0366e-09 | 2.7684e-10 | 7.0122e-10 | 2.9292e-10 | 1.5284e-11 | 327632.969
417656.594 | 4.0587e-09 | 4.7501e-09 | 1.4251e-10 | 6.4164e-09 | 4.9411e-09 | 2.7789e-10 | 6.9442e-10 | 2.9359e-10 | 1.5317e-11 | 327645.125
417668.781 | 4.0399e-09 | 4.7426e-09 | 1.4279e-10 | 6.5529e-09 | 5.0288e-09 | 2.7616e-10 | 7.0861e-10 | 2.958e-10 | 1.5264e-11 | 327657.312
417680.938 | 4.0554e-09 | 4.7941e-09 | 1.4271e-10 | 6.5744e-09 | 4.9529e-09 | 2.7731e-10 | 6.934e-10 | 2.944e-10 | 1.5502e-11 | 327669.469
417693.125 | 4.0486e-09 | 4.8254e-09 | 1.4396e-10 | 6.4904e-09 | 5.0489e-09 | 2.7045e-10 | 7.018e-10 | 2.9097e-10 | 1.5252e-11 | 327681.656
417705.281 | 4.06e-09 | 4.7972e-09 | 1.435e-10 | 6.5442e-09 | 5.0158e-09 | 2.7393e-10 | 6.9661e-10 | 2.9177e-10 | 1.5383e-11 | 327693.812
417717.438 | 4.017e-09 | 4.742e-09 | 1.4178e-10 | 6.4814e-09 | 4.9579e-09 | 2.7437e-10 | 6.9646e-10 | 2.9275e-10 | 1.5447e-11 | 327705.969
417729.625 | 4.0362e-09 | 4.7739e-09 | 1.4349e-10 | 6.5265e-09 | 4.9924e-09 | 2.7322e-10 | 7.0135e-10 | 2.9252e-10 | 1.5349e-11 | 327718.156
417741.781 | 4.0811e-09 | 4.7659e-09 | 1.4308e-10 | 6.5243e-09 | 4.9875e-09 | 2.785e-10 | 7.0177e-10 | 2.9348e-10 | 1.5343e-11 | 327730.312
417753.938 | 4.0889e-09 | 4.7451e-09 | 1.4449e-10 | 6.5044e-09 | 4.9892e-09 | 2.7083e-10 | 6.9969e-10 | 2.9768e-10 | 1.5451e-11 | 327742.469
417766.125 | 4.0526e-09 | 4.8651e-09 | 1.4484e-10 | 6.5164e-09 | 4.975e-09 | 2.767e-10 | 7.0457e-10 | 2.9417e-10 | 1.5399e-11 | 327754.656
417778.281 | 4.0263e-09 | 4.8076e-09 | 1.4266e-10 | 6.4618e-09 | 5.0141e-09 | 2.7309e-10 | 7.0324e-10 | 2.9473e-10 | 1.5236e-11 | 327766.812
417790.438 | 4.0836e-09 | 4.7877e-09 | 1.4278e-10 | 6.5208e-09 | 4.9674e-09 | 2.7325e-10 | 6.9801e-10 | 2.9322e-10 | 1.5443e-11 | 327778.969
417802.625 | 4.0447e-09 | 4.8189e-09 | 1.4321e-10 | 6.4398e-09 | 4.9666e-09 | 2.7176e-10 | 7.0063e-10 | 2.8832e-10 | 1.5455e-11 | 327791.156
417814.781 | 4.0153e-09 | 4.7977e-09 | 1.4077e-10 | 6.491e-09 | 4.9649e-09 | 2.7397e-10 | 6.9701e-10 | 2.924e-10 | 1.5346e-11 | 327803.312
417826.938 | 4.0345e-09 | 4.7525e-09 | 1.4227e-10 | 6.4631e-09 | 4.9631e-09 | 2.7307e-10 | 6.9619e-10 | 2.9202e-10 | 1.5221e-11 | 327815.469
417839.125 | 4.0479e-09 | 4.7963e-09 | 1.42e-10 | 6.5135e-09 | 5.0408e-09 | 2.7184e-10 | 6.9174e-10 | 2.9083e-10 | 1.5293e-11 | 327827.656
417851.281 | 4.0358e-09 | 4.7358e-09 | 1.4248e-10 | 6.484e-09 | 5.0257e-09 | 2.7073e-10 | 6.9729e-10 | 2.9173e-10 | 1.5279e-11 | 327839.812
417863.438 | 4.0007e-09 | 4.7603e-09 | 1.4224e-10 | 6.3838e-09 | 4.9677e-09 | 2.7394e-10 | 6.9678e-10 | 2.9297e-10 | 1.5349e-11 | 327851.969
417875.625 | 4.0413e-09 | 4.7967e-09 | 1.4274e-10 | 6.5393e-09 | 4.9956e-09 | 2.6716e-10 | 6.9505e-10 | 2.9179e-10 | 1.5273e-11 | 327864.156
417887.781 | 4.0323e-09 | 4.7926e-09 | 1.4442e-10 | 6.4702e-09 | 4.9784e-09 | 2.6901e-10 | 6.9458e-10 | 2.9278e-10 | 1.5505e-11 | 327876.312
417899.938 | 4.0379e-09 | 4.7507e-09 | 1.4077e-10 | 6.4352e-09 | 4.9378e-09 | 2.6727e-10 | 6.9852e-10 | 2.9201e-10 | 1.5215e-11 | 327888.469
417912.125 | 4.0634e-09 | 4.754e-09 | 1.4245e-10 | 6.5022e-09 | 4.9784e-09 | 2.7253e-10 | 6.9758e-10 | 2.8989e-10 | 1.5402e-11 | 327900.656
417924.281 | 4.0308e-09 | 4.7865e-09 | 1.4245e-10 | 6.4679e-09 | 5.0013e-09 | 2.7388e-10 | 7.0004e-10 | 2.9311e-10 | 1.544e-11 | 327912.812
417936.438 | 4.0269e-09 | 4.7529e-09 | 1.4285e-10 | 6.4917e-09 | 4.9223e-09 | 2.706e-10 | 7.0005e-10 | 2.9045e-10 | 1.517e-11 | 327924.969
417948.625 | 4.0258e-09 | 4.7839e-09 | 1.4088e-10 | 6.5033e-09 | 4.9745e-09 | 2.7342e-10 | 7.0918e-10 | 2.9098e-10 | 1.5491e-11 | 327937.156
417960.781 | 4.0726e-09 | 4.7701e-09 | 1.441e-10 | 6.5287e-09 | 5.0244e-09 | 2.7112e-10 | 7.0079e-10 | 2.9383e-10 | 1.5323e-11 | 327949.312
417972.938 | 4.0875e-09 | 4.8046e-09 | 1.4393e-10 | 6.4682e-09 | 4.9397e-09 | 2.7066e-10 | 7.0161e-10 | 2.925e-10 | 1.5371e-11 | 327961.469
417985.125 | 4.0012e-09 | 4.7872e-09 | 1.4353e-10 | 6.4886e-09 | 5.0155e-09 | 2.6805e-10 | 7.0113e-10 | 2.9439e-10 | 1.5343e-11 | 327973.656
417997.281 | 4.022e-09 | 4.8416e-09 | 1.4205e-10 | 6.4319e-09 | 4.8875e-09 | 2.7157e-10 | 7.0025e-10 | 2.9416e-10 | 1.5515e-11 | 327985.812
418009.438 | 4.0149e-09 | 4.7996e-09 | 1.4296e-10 | 6.5586e-09 | 4.9834e-09 | 2.684e-10 | 7.0631e-10 | 2.9737e-10 | 1.5343e-11 | 327997.969
418021.625 | 4.0696e-09 | 4.799e-09 | 1.4292e-10 | 6.53e-09 | 4.9499e-09 | 2.7317e-10 | 7.0713e-10 | 2.9216e-10 | 1.5388e-11 | 328010.156
418033.781 | 4.0212e-09 | 4.8557e-09 | 1.423e-10 | 6.4735e-09 | 4.9716e-09 | 2.7078e-10 | 6.9906e-10 | 2.9342e-10 | 1.5492e-11 | 328022.312
418045.938 | 3.9989e-09 | 4.7997e-09 | 1.4325e-10 | 6.5398e-09 | 4.9922e-09 | 2.7021e-10 | 6.9987e-10 | 2.9721e-10 | 1.525e-11 | 328034.469
418058.125 | 4.0133e-09 | 4.8042e-09 | 1.4296e-10 | 6.5639e-09 | 4.9679e-09 | 2.6953e-10 | 6.966e-10 | 2.9282e-10 | 1.5415e-11 | 328046.656
418070.281 | 4.025e-09 | 4.8227e-09 | 1.4452e-10 | 6.5352e-09 | 5.0198e-09 | 2.71e-10 | 7.044e-10 | 2.9035e-10 | 1.5314e-11 | 328058.812
418082.469 | 3.9948e-09 | 4.7712e-09 | 1.4248e-10 | 6.4736e-09 | 4.986e-09 | 2.7045e-10 | 7.0373e-10 | 2.9111e-10 | 1.5448e-11 | 328071
418094.625 | 4.0248e-09 | 4.7628e-09 | 1.437e-10 | 6.4974e-09 | 4.9833e-09 | 2.6923e-10 | 6.9305e-10 | 2.9172e-10 | 1.5259e-11 | 328083.156
418106.781 | 4.0296e-09 | 4.7876e-09 | 1.429e-10 | 6.4735e-09 | 4.9579e-09 | 2.7015e-10 | 7.0789e-10 | 2.8995e-10 | 1.5343e-11 | 328095.312
418118.969 | 4.0241e-09 | 4.7752e-09 | 1.4203e-10 | 6.5135e-09 | 4.9696e-09 | 2.6902e-10 | 6.991e-10 | 2.9371e-10 | 1.534e-11 | 328107.5
418131.125 | 4.0508e-09 | 4.8006e-09 | 1.4297e-10 | 6.5017e-09 | 4.9666e-09 | 2.7366e-10 | 7.0403e-10 | 2.9356e-10 | 1.5312e-11 | 328119.656
418143.281 | 4.058e-09 | 4.811e-09 | 1.4297e-10 | 6.4714e-09 | 4.9241e-09 | 2.7111e-10 | 6.9932e-10 | 2.9576e-10 | 1.542e-11 | 328131.812
418155.469 | 4.022e-09 | 4.7997e-09 | 1.4213e-10 | 6.4828e-09 | 4.9768e-09 | 2.6797e-10 | 6.9481e-10 | 2.8955e-10 | 1.5546e-11 | 328144
418167.625 | 4.0527e-09 | 4.768e-09 | 1.4308e-10 | 6.4713e-09 | 5.0425e-09 | 2.6787e-10 | 6.995e-10 | 2.956e-10 | 1.5202e-11 | 328156.156
418179.781 | 4.0402e-09 | 4.7985e-09 | 1.4332e-10 | 6.4202e-09 | 4.9754e-09 | 2.7024e-10 | 7.0025e-10 | 2.9337e-10 | 1.544e-11 | 328168.312
418191.969 | 4.0675e-09 | 4.7667e-09 | 1.4272e-10 | 6.5564e-09 | 4.9494e-09 | 2.6687e-10 | 6.9397e-10 | 2.9151e-10 | 1.5346e-11 | 328180.5
418204.125 | 4.0552e-09 | 4.8088e-09 | 1.4401e-10 | 6.5336e-09 | 4.9538e-09 | 2.681e-10 | 6.9511e-10 | 2.9386e-10 | 1.519e-11 | 328192.656
418216.281 | 4.0622e-09 | 4.7695e-09 | 1.4263e-10 | 6.4462e-09 | 4.9582e-09 | 2.6714e-10 | 6.9513e-10 | 2.9242e-10 | 1.5289e-11 | 328204.812
418228.469 | 4.0098e-09 | 4.8442e-09 | 1.4193e-10 | 6.5494e-09 | 5.0131e-09 | 2.7123e-10 | 7.0329e-10 | 2.9604e-10 | 1.5261e-11 | 328217
418240.625 | 4.0136e-09 | 4.7602e-09 | 1.4361e-10 | 6.5269e-09 | 4.9553e-09 | 2.6883e-10 | 7.0717e-10 | 2.9496e-10 | 1.5274e-11 | 328229.156
418252.781 | 4.0169e-09 | 4.7272e-09 | 1.4332e-10 | 6.556e-09 | 4.9528e-09 | 2.6839e-10 | 6.9528e-10 | 2.9453e-10 | 1.5386e-11 | 328241.312
418264.969 | 3.9754e-09 | 4.7363e-09 | 1.4198e-10 | 6.535e-09 | 4.9321e-09 | 2.6535e-10 | 7.0087e-10 | 2.9298e-10 | 1.5441e-11 | 328253.5
418277.125 | 3.9931e-09 | 4.7643e-09 | 1.4245e-10 | 6.417e-09 | 4.9535e-09 | 2.7456e-10 | 6.9791e-10 | 2.9546e-10 | 1.5382e-11 | 328265.656
418289.281 | 4.0186e-09 | 4.7277e-09 | 1.4286e-10 | 6.5128e-09 | 4.9534e-09 | 2.6764e-10 | 6.9721e-10 | 2.9496e-10 | 1.5073e-11 | 328277.812
418301.469 | 4.0402e-09 | 4.798e-09 | 1.4517e-10 | 6.4899e-09 | 4.9642e-09 | 2.6624e-10 | 6.9791e-10 | 2.9452e-10 | 1.528e-11 | 328290
418313.625 | 4.0201e-09 | 4.7851e-09 | 1.4452e-10 | 6.4558e-09 | 4.9651e-09 | 2.6788e-10 | 6.9943e-10 | 2.9236e-10 | 1.5216e-11 | 328302.156
418325.781 | 3.9975e-09 | 4.8001e-09 | 1.421e-10 | 6.5003e-09 | 4.961e-09 | 2.6848e-10 | 6.9574e-10 | 2.9113e-10 | 1.5285e-11 | 328314.312
418337.969 | 4.0578e-09 | 4.7636e-09 | 1.4422e-10 | 6.452e-09 | 4.9746e-09 | 2.647e-10 | 7.0744e-10 | 2.9038e-10 | 1.5303e-11 | 328326.5
418350.125 | 4.0193e-09 | 4.7892e-09 | 1.4303e-10 | 6.444e-09 | 4.9201e-09 | 2.6806e-10 | 6.9923e-10 | 2.9148e-10 | 1.5168e-11 | 328338.656
418362.281 | 4.0205e-09 | 4.7731e-09 | 1.4239e-10 | 6.492e-09 | 4.9641e-09 | 2.6663e-10 | 6.9553e-10 | 2.9187e-10 | 1.5557e-11 | 328350.812
418374.469 | 4.0416e-09 | 4.7941e-09 | 1.4313e-10 | 6.4059e-09 | 4.9152e-09 | 2.6861e-10 | 6.906e-10 | 2.9082e-10 | 1.5293e-11 | 328363
418386.625 | 4.051e-09 | 4.8385e-09 | 1.434e-10 | 6.507e-09 | 4.9818e-09 | 2.6287e-10 | 6.9263e-10 | 2.929e-10 | 1.569e-11 | 328375.156
418398.781 | 4.001e-09 | 4.7813e-09 | 1.43e-10 | 6.431e-09 | 4.9739e-09 | 2.6659e-10 | 7.0265e-10 | 2.9382e-10 | 1.5392e-11 | 328387.312
418410.969 | 4.0626e-09 | 4.7469e-09 | 1.4128e-10 | 6.4376e-09 | 4.9833e-09 | 2.6584e-10 | 6.9571e-10 | 2.9052e-10 | 1.5123e-11 | 328399.5
418423.125 | 4.0353e-09 | 4.7571e-09 | 1.4224e-10 | 6.4893e-09 | 4.9415e-09 | 2.6948e-10 | 6.9242e-10 | 2.9347e-10 | 1.547e-11 | 328411.656
418435.313 | 4.0315e-09 | 4.712e-09 | 1.4152e-10 | 6.4283e-09 | 4.9526e-09 | 2.6653e-10 | 6.9843e-10 | 2.9553e-10 | 1.511e-11 | 328423.844
418447.469 | 4.0716e-09 | 4.7566e-09 | 1.4205e-10 | 6.566e-09 | 4.9495e-09 | 2.6836e-10 | 7.0883e-10 | 2.9177e-10 | 1.5425e-11 | 328436
418459.625 | 4.0737e-09 | 4.7818e-09 | 1.4224e-10 | 6.5522e-09 | 4.9344e-09 | 2.69e-10 | 6.9471e-10 | 2.9249e-10 | 1.5339e-11 | 328448.156
418471.813 | 4.0395e-09 | 4.7353e-09 | 1.425e-10 | 6.4843e-09 | 4.9636e-09 | 2.6582e-10 | 7.0174e-10 | 2.9446e-10 | 1.5432e-11 | 328460.344
418483.969 | 4.0492e-09 | 4.7588e-09 | 1.4171e-10 | 6.4866e-09 | 4.9675e-09 | 2.6503e-10 | 6.9024e-10 | 2.9331e-10 | 1.5543e-11 | 328472.5
418496.125 | 4.0039e-09 | 4.7504e-09 | 1.4105e-10 | 6.4974e-09 | 4.9826e-09 | 2.6932e-10 | 6.986e-10 | 2.9352e-10 | 1.5352e-11 | 328484.656
418508.313 | 4.0396e-09 | 4.7546e-09 | 1.4235e-10 | 6.4935e-09 | 4.9463e-09 | 2.6567e-10 | 6.9713e-10 | 2.9033e-10 | 1.5254e-11 | 328496.844
418520.469 | 4.0063e-09 | 4.7308e-09 | 1.4062e-10 | 6.522e-09 | 4.9822e-09 | 2.6648e-10 | 6.9423e-10 | 2.9238e-10 | 1.5287e-11 | 328509
418532.625 | 4.0095e-09 | 4.794e-09 | 1.4305e-10 | 6.464e-09 | 4.9078e-09 | 2.6793e-10 | 6.9716e-10 | 2.9311e-10 | 1.5141e-11 | 328521.156
418544.813 | 4.0463e-09 | 4.7561e-09 | 1.4082e-10 | 6.4688e-09 | 4.9733e-09 | 2.6632e-10 | 6.9872e-10 | 2.9269e-10 | 1.5479e-11 | 328533.344
418556.969 | 4.0234e-09 | 4.7791e-09 | 1.4048e-10 | 6.4377e-09 | 4.9605e-09 | 2.667e-10 | 7.0057e-10 | 2.9506e-10 | 1.5268e-11 | 328545.5
418569.125 | 4.0318e-09 | 4.7839e-09 | 1.4247e-10 | 6.4793e-09 | 4.9955e-09 | 2.6741e-10 | 6.9054e-10 | 2.9107e-10 | 1.5567e-11 | 328557.656
418581.313 | 4.0196e-09 | 4.7662e-09 | 1.4106e-10 | 6.4421e-09 | 4.963e-09 | 2.6566e-10 | 6.9171e-10 | 2.9305e-10 | 1.5137e-11 | 328569.844
418593.469 | 4.0497e-09 | 4.751e-09 | 1.4132e-10 | 6.4263e-09 | 4.9149e-09 | 2.6686e-10 | 6.9457e-10 | 2.8938e-10 | 1.5457e-11 | 328582
418605.625 | 3.9654e-09 | 4.7164e-09 | 1.4091e-10 | 6.4995e-09 | 4.9878e-09 | 2.6618e-10 | 7.0325e-10 | 2.8772e-10 | 1.526e-11 | 328594.156
418617.813 | 4.0124e-09 | 4.7673e-09 | 1.4128e-10 | 6.4573e-09 | 4.957e-09 | 2.648e-10 | 6.9063e-10 | 2.9102e-10 | 1.5363e-11 | 328606.344
418629.969 | 3.9664e-09 | 4.7364e-09 | 1.4193e-10 | 6.4073e-09 | 4.9193e-09 | 2.6432e-10 | 6.9496e-10 | 2.8936e-10 | 1.5322e-11 | 328618.5
418642.125 | 3.9723e-09 | 4.7801e-09 | 1.4136e-10 | 6.5409e-09 | 4.9941e-09 | 2.6454e-10 | 6.9302e-10 | 2.9279e-10 | 1.5258e-11 | 328630.656
418654.313 | 3.9762e-09 | 4.7253e-09 | 1.4236e-10 | 6.4662e-09 | 4.9763e-09 | 2.6588e-10 | 7.0415e-10 | 2.965e-10 | 1.5434e-11 | 328642.844
418666.469 | 3.9868e-09 | 4.7281e-09 | 1.4137e-10 | 6.4535e-09 | 4.959e-09 | 2.6781e-10 | 6.9836e-10 | 2.9155e-10 | 1.5372e-11 | 328655
418678.625 | 4.0045e-09 | 4.7438e-09 | 1.4179e-10 | 6.556e-09 | 4.9757e-09 | 2.6747e-10 | 7.0092e-10 | 2.9292e-10 | 1.5454e-11 | 328667.156
418690.813 | 4.0318e-09 | 4.8058e-09 | 1.4215e-10 | 6.4972e-09 | 4.9381e-09 | 2.6464e-10 | 6.9685e-10 | 2.8986e-10 | 1.5468e-11 | 328679.344
418702.969 | 4.0211e-09 | 4.7259e-09 | 1.4233e-10 | 6.4273e-09 | 5.016e-09 | 2.6813e-10 | 6.9972e-10 | 2.8881e-10 | 1.5336e-11 | 328691.5
418715.125 | 4.038e-09 | 4.7231e-09 | 1.4121e-10 | 6.4134e-09 | 4.8972e-09 | 2.6746e-10 | 6.8872e-10 | 2.9022e-10 | 1.5371e-11 | 328703.656
418727.313 | 3.9897e-09 | 4.7267e-09 | 1.4074e-10 | 6.47e-09 | 4.9993e-09 | 2.6356e-10 | 6.9808e-10 | 2.9114e-10 | 1.5302e-11 | 328715.844
418739.469 | 4.0434e-09 | 4.7359e-09 | 1.4085e-10 | 6.4941e-09 | 4.9238e-09 | 2.6631e-10 | 6.9493e-10 | 2.8757e-10 | 1.5194e-11 | 328728
418751.625 | 4.0101e-09 | 4.7241e-09 | 1.4128e-10 | 6.4707e-09 | 4.9392e-09 | 2.6329e-10 | 6.8907e-10 | 2.9192e-10 | 1.5309e-11 | 328740.156
418763.813 | 3.9791e-09 | 4.7574e-09 | 1.4068e-10 | 6.4052e-09 | 4.9247e-09 | 2.6577e-10 | 6.9472e-10 | 2.9173e-10 | 1.5241e-11 | 328752.344
418775.969 | 3.9524e-09 | 4.7619e-09 | 1.4198e-10 | 6.3617e-09 | 4.9545e-09 | 2.67e-10 | 7.0346e-10 | 2.8973e-10 | 1.5271e-11 | 328764.5
418788.125 | 3.9482e-09 | 4.7096e-09 | 1.4141e-10 | 6.527e-09 | 4.9512e-09 | 2.6709e-10 | 6.9551e-10 | 2.9358e-10 | 1.5331e-11 | 328776.656
418800.313 | 4.0307e-09 | 4.7356e-09 | 1.4126e-10 | 6.404e-09 | 4.9398e-09 | 2.645e-10 | 6.9773e-10 | 2.9124e-10 | 1.5065e-11 | 328788.844
418812.469 | 4.0002e-09 | 4.701e-09 | 1.3955e-10 | 6.4767e-09 | 4.9741e-09 | 2.6576e-10 | 6.9534e-10 | 2.8837e-10 | 1.5364e-11 | 328801
418824.656 | 4.0025e-09 | 4.7741e-09 | 1.3875e-10 | 6.536e-09 | 4.9311e-09 | 2.669e-10 | 6.9182e-10 | 2.8911e-10 | 1.5342e-11 | 328813.187
418836.813 | 4.0014e-09 | 4.7225e-09 | 1.4054e-10 | 6.4761e-09 | 4.8922e-09 | 2.6186e-10 | 7.01e-10 | 2.8873e-10 | 1.5078e-11 | 328825.344
418848.969 | 3.9855e-09 | 4.7104e-09 | 1.4075e-10 | 6.4009e-09 | 4.9215e-09 | 2.6322e-10 | 6.9355e-10 | 2.8979e-10 | 1.5128e-11 | 328837.5
418861.156 | 3.9592e-09 | 4.7428e-09 | 1.4073e-10 | 6.4205e-09 | 4.9153e-09 | 2.6578e-10 | 6.9127e-10 | 2.8612e-10 | 1.5167e-11 | 328849.687
418873.313 | 3.989e-09 | 4.7811e-09 | 1.4095e-10 | 6.3913e-09 | 4.9707e-09 | 2.6579e-10 | 6.9103e-10 | 2.8951e-10 | 1.5193e-11 | 328861.844
418885.469 | 4.0282e-09 | 4.7354e-09 | 1.4172e-10 | 6.4295e-09 | 4.9637e-09 | 2.6382e-10 | 6.9556e-10 | 2.8748e-10 | 1.5293e-11 | 328874
418897.656 | 4.0136e-09 | 4.7062e-09 | 1.4086e-10 | 6.3941e-09 | 4.9406e-09 | 2.6587e-10 | 7.0208e-10 | 2.8952e-10 | 1.5227e-11 | 328886.187
418909.813 | 3.9748e-09 | 4.7409e-09 | 1.4132e-10 | 6.4131e-09 | 4.9358e-09 | 2.6761e-10 | 6.9982e-10 | 2.9231e-10 | 1.5286e-11 | 328898.344
418921.969 | 4.0066e-09 | 4.7622e-09 | 1.4022e-10 | 6.4603e-09 | 4.8955e-09 | 2.663e-10 | 6.9545e-10 | 2.919e-10 | 1.5313e-11 | 328910.5
418934.156 | 3.9854e-09 | 4.7693e-09 | 1.4159e-10 | 6.481e-09 | 4.8895e-09 | 2.6631e-10 | 6.9049e-10 | 2.9149e-10 | 1.4951e-11 | 328922.687
418946.313 | 3.9716e-09 | 4.7408e-09 | 1.4188e-10 | 6.4329e-09 | 4.8837e-09 | 2.647e-10 | 6.9728e-10 | 2.9133e-10 | 1.5219e-11 | 328934.844
418958.469 | 3.9634e-09 | 4.7417e-09 | 1.4115e-10 | 6.372e-09 | 4.9309e-09 | 2.6103e-10 | 6.9126e-10 | 2.9113e-10 | 1.5147e-11 | 328947
418970.656 | 3.9877e-09 | 4.7104e-09 | 1.4175e-10 | 6.4739e-09 | 4.9279e-09 | 2.6413e-10 | 6.9192e-10 | 2.9044e-10 | 1.5046e-11 | 328959.187
418982.813 | 3.9861e-09 | 4.6422e-09 | 1.4196e-10 | 6.3696e-09 | 4.9098e-09 | 2.6457e-10 | 6.9351e-10 | 2.8988e-10 | 1.504e-11 | 328971.344
418994.969 | 3.9822e-09 | 4.6959e-09 | 1.4178e-10 | 6.4348e-09 | 4.9694e-09 | 2.6587e-10 | 6.9633e-10 | 2.9216e-10 | 1.5216e-11 | 328983.5
419007.156 | 4.0194e-09 | 4.7649e-09 | 1.4163e-10 | 6.4813e-09 | 4.9573e-09 | 2.669e-10 | 6.9802e-10 | 2.9463e-10 | 1.5551e-11 | 328995.687
419019.313 | 3.9891e-09 | 4.7265e-09 | 1.4176e-10 | 6.4497e-09 | 4.9202e-09 | 2.6507e-10 | 6.9089e-10 | 2.9345e-10 | 1.5292e-11 | 329007.844
419031.469 | 4.0084e-09 | 4.6957e-09 | 1.4217e-10 | 6.4222e-09 | 4.9132e-09 | 2.6495e-10 | 6.9795e-10 | 2.8964e-10 | 1.5466e-11 | 329020
419043.656 | 4.0025e-09 | 4.7506e-09 | 1.4086e-10 | 6.4206e-09 | 4.9066e-09 | 2.6429e-10 | 7.0518e-10 | 2.9543e-10 | 1.5237e-11 | 329032.187
419055.813 | 4.0089e-09 | 4.7712e-09 | 1.4194e-10 | 6.4383e-09 | 4.9606e-09 | 2.6651e-10 | 6.9718e-10 | 2.9347e-10 | 1.5283e-11 | 329044.344
419067.969 | 3.9862e-09 | 4.7527e-09 | 1.4089e-10 | 6.4626e-09 | 4.9526e-09 | 2.653e-10 | 6.9853e-10 | 2.9039e-10 | 1.5138e-11 | 329056.5
419080.156 | 4.0265e-09 | 4.7267e-09 | 1.4377e-10 | 6.5481e-09 | 4.9391e-09 | 2.6505e-10 | 7.0376e-10 | 2.968e-10 | 1.5419e-11 | 329068.687
419092.313 | 4.0305e-09 | 4.7342e-09 | 1.4255e-10 | 6.5556e-09 | 4.9709e-09 | 2.6786e-10 | 7.0379e-10 | 2.9039e-10 | 1.5155e-11 | 329080.844
419104.469 | 4.041e-09 | 4.7384e-09 | 1.4261e-10 | 6.5602e-09 | 4.9941e-09 | 2.664e-10 | 7.0508e-10 | 2.9604e-10 | 1.5424e-11 | 329093
419116.656 | 4.0727e-09 | 4.7618e-09 | 1.4303e-10 | 6.5184e-09 | 4.9496e-09 | 2.65e-10 | 7.0347e-10 | 2.9413e-10 | 1.5364e-11 | 329105.187
419128.813 | 4.045e-09 | 4.7081e-09 | 1.4068e-10 | 6.4895e-09 | 4.9632e-09 | 2.68e-10 | 7.02e-10 | 2.9424e-10 | 1.5197e-11 | 329117.344
419140.969 | 4.0633e-09 | 4.7989e-09 | 1.4279e-10 | 6.4946e-09 | 4.9623e-09 | 2.6619e-10 | 6.981e-10 | 2.9411e-10 | 1.5292e-11 | 329129.5
419153.156 | 4.0434e-09 | 4.7462e-09 | 1.4234e-10 | 6.5663e-09 | 4.9454e-09 | 2.657e-10 | 6.9767e-10 | 2.9335e-10 | 1.526e-11 | 329141.687
419165.313 | 4.0023e-09 | 4.7294e-09 | 1.4162e-10 | 6.5194e-09 | 4.9648e-09 | 2.6805e-10 | 6.9842e-10 | 2.9266e-10 | 1.5362e-11 | 329153.844
419177.469 | 4.0484e-09 | 4.8067e-09 | 1.4437e-10 | 6.5103e-09 | 4.9914e-09 | 2.6706e-10 | 7.027e-10 | 2.9572e-10 | 1.5258e-11 | 329166
419189.656 | 4.0467e-09 | 4.7698e-09 | 1.4294e-10 | 6.5315e-09 | 4.953e-09 | 2.6777e-10 | 6.9343e-10 | 2.9245e-10 | 1.5249e-11 | 329178.187
419201.813 | 4.001e-09 | 4.7508e-09 | 1.4236e-10 | 6.5482e-09 | 4.9756e-09 | 2.6668e-10 | 7.0621e-10 | 2.9386e-10 | 1.5192e-11 | 329190.344
419214 | 4.0379e-09 | 4.7683e-09 | 1.4296e-10 | 6.5325e-09 | 4.9788e-09 | 2.6721e-10 | 6.952e-10 | 2.9468e-10 | 1.5499e-11 | 329202.531
419226.156 | 4.0171e-09 | 4.7647e-09 | 1.438e-10 | 6.5756e-09 | 4.9988e-09 | 2.6782e-10 | 7.0176e-10 | 2.9384e-10 | 1.5409e-11 | 329214.687
419238.313 | 3.9924e-09 | 4.8176e-09 | 1.4335e-10 | 6.5282e-09 | 4.9413e-09 | 2.6751e-10 | 6.9764e-10 | 2.9225e-10 | 1.5063e-11 | 329226.844
419250.5 | 4.0762e-09 | 4.8008e-09 | 1.4184e-10 | 6.4836e-09 | 4.9934e-09 | 2.6756e-10 | 7.0577e-10 | 2.9758e-10 | 1.528e-11 | 329239.031
419262.656 | 4.0472e-09 | 4.8074e-09 | 1.4163e-10 | 6.5473e-09 | 4.9883e-09 | 2.6779e-10 | 7.0283e-10 | 2.9741e-10 | 1.5163e-11 | 329251.187
419274.813 | 4.0349e-09 | 4.7581e-09 | 1.4348e-10 | 6.4424e-09 | 4.9845e-09 | 2.6954e-10 | 6.9797e-10 | 2.8992e-10 | 1.5248e-11 | 329263.344
419287 | 3.9928e-09 | 4.7325e-09 | 1.4223e-10 | 6.4318e-09 | 4.918e-09 | 2.6824e-10 | 7.0113e-10 | 2.9047e-10 | 1.5319e-11 | 329275.531
419299.156 | 3.9806e-09 | 4.7431e-09 | 1.4207e-10 | 6.5367e-09 | 4.9561e-09 | 2.6663e-10 | 7.0253e-10 | 2.9424e-10 | 1.5256e-11 | 329287.687
419311.313 | 4.0256e-09 | 4.7479e-09 | 1.4198e-10 | 6.4617e-09 | 4.9466e-09 | 2.6698e-10 | 6.936e-10 | 2.9038e-10 | 1.515e-11 | 329299.844
419323.5 | 4.0075e-09 | 4.7301e-09 | 1.4191e-10 | 6.4685e-09 | 4.874e-09 | 2.6287e-10 | 7.0472e-10 | 2.9515e-10 | 1.5356e-11 | 329312.031
419335.656 | 4.0099e-09 | 4.7665e-09 | 1.4283e-10 | 6.4652e-09 | 4.9508e-09 | 2.6274e-10 | 6.9884e-10 | 2.9399e-10 | 1.5127e-11 | 329324.187
419347.813 | 4.028e-09 | 4.785e-09 | 1.426e-10 | 6.4899e-09 | 4.9172e-09 | 2.6217e-10 | 7.0164e-10 | 2.9099e-10 | 1.5436e-11 | 329336.344
419360 | 4.0151e-09 | 4.7236e-09 | 1.4109e-10 | 6.5124e-09 | 4.9299e-09 | 2.6355e-10 | 6.9341e-10 | 2.9034e-10 | 1.5421e-11 | 329348.531
419372.156 | 4.0127e-09 | 4.765e-09 | 1.4212e-10 | 6.4327e-09 | 4.904e-09 | 2.6473e-10 | 6.9579e-10 | 2.9148e-10 | 1.5263e-11 | 329360.687
419384.313 | 4.0187e-09 | 4.7921e-09 | 1.4206e-10 | 6.5328e-09 | 4.8769e-09 | 2.6564e-10 | 6.9227e-10 | 2.9228e-10 | 1.5226e-11 | 329372.844
419396.5 | 4.005e-09 | 4.7118e-09 | 1.3994e-10 | 6.4199e-09 | 4.8733e-09 | 2.661e-10 | 6.9829e-10 | 2.8998e-10 | 1.5342e-11 | 329385.031
419408.656 | 4.0232e-09 | 4.7187e-09 | 1.4056e-10 | 6.4175e-09 | 4.9004e-09 | 2.6485e-10 | 6.9569e-10 | 2.9091e-10 | 1.5384e-11 | 329397.187
419420.813 | 3.9927e-09 | 4.7087e-09 | 1.4116e-10 | 6.4669e-09 | 4.9215e-09 | 2.647e-10 | 6.9472e-10 | 2.898e-10 | 1.5179e-11 | 329409.344
419433 | 4.02e-09 | 4.703e-09 | 1.4028e-10 | 6.4405e-09 | 4.9159e-09 | 2.6426e-10 | 6.9269e-10 | 2.9072e-10 | 1.5086e-11 | 329421.531
419445.156 | 4.0182e-09 | 4.7524e-09 | 1.4087e-10 | 6.3995e-09 | 4.9465e-09 | 2.6586e-10 | 6.8474e-10 | 2.9149e-10 | 1.519e-11 | 329433.687
419457.313 | 3.9998e-09 | 4.7181e-09 | 1.3979e-10 | 6.462e-09 | 4.9291e-09 | 2.6412e-10 | 6.9409e-10 | 2.9074e-10 | 1.516e-11 | 329445.844
419469.5 | 3.9924e-09 | 4.7546e-09 | 1.4049e-10 | 6.435e-09 | 4.9508e-09 | 2.6589e-10 | 7.0144e-10 | 2.8931e-10 | 1.5155e-11 | 329458.031
419481.656 | 3.991e-09 | 4.7176e-09 | 1.4042e-10 | 6.4315e-09 | 4.9353e-09 | 2.6711e-10 | 6.89e-10 | 2.8896e-10 | 1.5166e-11 | 329470.187
419493.813 | 4.0427e-09 | 4.6837e-09 | 1.4036e-10 | 6.4754e-09 | 4.9311e-09 | 2.6461e-10 | 6.9502e-10 | 2.9022e-10 | 1.51e-11 | 329482.344
419506 | 4.0281e-09 | 4.7615e-09 | 1.4092e-10 | 6.4001e-09 | 4.9542e-09 | 2.6789e-10 | 6.9777e-10 | 2.8978e-10 | 1.5128e-11 | 329494.531
419518.156 | 4.0359e-09 | 4.7405e-09 | 1.4116e-10 | 6.5434e-09 | 4.959e-09 | 2.6526e-10 | 6.9827e-10 | 2.9204e-10 | 1.5194e-11 | 329506.687
419530.313 | 3.9749e-09 | 4.7451e-09 | 1.4202e-10 | 6.3896e-09 | 4.9166e-09 | 2.6767e-10 | 6.9699e-10 | 2.8891e-10 | 1.5157e-11 | 329518.844
419542.5 | 4.0155e-09 | 4.6904e-09 | 1.4124e-10 | 6.5715e-09 | 4.9281e-09 | 2.6806e-10 | 7.0725e-10 | 2.8935e-10 | 1.5103e-11 | 329531.031
419554.656 | 4.0016e-09 | 4.7537e-09 | 1.4025e-10 | 6.4762e-09 | 4.9254e-09 | 2.6845e-10 | 7.0122e-10 | 2.929e-10 | 1.5128e-11 | 329543.187
419566.813 | 4.0128e-09 | 4.698e-09 | 1.4185e-10 | 6.5165e-09 | 4.9298e-09 | 2.6506e-10 | 6.9798e-10 | 2.911e-10 | 1.5229e-11 | 329555.344
419579 | 4.0197e-09 | 4.7555e-09 | 1.4142e-10 | 6.4565e-09 | 4.9374e-09 | 2.6446e-10 | 6.9229e-10 | 2.9397e-10 | 1.5178e-11 | 329567.531
419591.156 | 3.9985e-09 | 4.737e-09 | 1.4101e-10 | 6.4449e-09 | 4.9333e-09 | 2.6529e-10 | 6.9374e-10 | 2.8932e-10 | 1.5221e-11 | 329579.687
419603.344 | 4.0092e-09 | 4.781e-09 | 1.4118e-10 | 6.376e-09 | 4.8995e-09 | 2.6655e-10 | 6.9742e-10 | 2.9306e-10 | 1.5085e-11 | 329591.875
419615.5 | 3.9937e-09 | 4.7704e-09 | 1.4153e-10 | 6.4868e-09 | 4.9423e-09 | 2.6517e-10 | 6.9803e-10 | 2.919e-10 | 1.5235e-11 | 329604.031
419627.656 | 3.9655e-09 | 4.7068e-09 | 1.4152e-10 | 6.4835e-09 | 4.9349e-09 | 2.6379e-10 | 6.9906e-10 | 2.9211e-10 | 1.5336e-11 | 329616.187
419639.844 | 3.9997e-09 | 4.7788e-09 | 1.4183e-10 | 6.4728e-09 | 4.897e-09 | 2.6435e-10 | 6.9893e-10 | 2.9448e-10 | 1.5315e-11 | 329628.375
419652 | 3.9699e-09 | 4.7144e-09 | 1.4065e-10 | 6.5015e-09 | 4.8544e-09 | 2.6401e-10 | 6.9952e-10 | 2.9474e-10 | 1.5342e-11 | 329640.531
419664.156 | 4.0305e-09 | 4.7512e-09 | 1.4107e-10 | 6.4787e-09 | 4.9463e-09 | 2.6505e-10 | 6.924e-10 | 2.9501e-10 | 1.5305e-11 | 329652.687
419676.344 | 4.0251e-09 | 4.7018e-09 | 1.4254e-10 | 6.4985e-09 | 4.9087e-09 | 2.6483e-10 | 7.0139e-10 | 2.9107e-10 | 1.5253e-11 | 329664.875
419688.5 | 3.9712e-09 | 4.7128e-09 | 1.4218e-10 | 6.4902e-09 | 4.9587e-09 | 2.6689e-10 | 6.9405e-10 | 2.9085e-10 | 1.5275e-11 | 329677.031
419700.656 | 3.9941e-09 | 4.6939e-09 | 1.4223e-10 | 6.445e-09 | 4.9174e-09 | 2.6741e-10 | 7.0085e-10 | 2.9159e-10 | 1.5298e-11 | 329689.187
419712.844 | 4.0209e-09 | 4.6937e-09 | 1.4286e-10 | 6.3956e-09 | 4.9162e-09 | 2.6633e-10 | 6.9579e-10 | 2.903e-10 | 1.5269e-11 | 329701.375
419725 | 4.023e-09 | 4.7667e-09 | 1.4065e-10 | 6.4488e-09 | 4.94e-09 | 2.6686e-10 | 6.8783e-10 | 2.9548e-10 | 1.4941e-11 | 329713.531
419737.156 | 4.0228e-09 | 4.7049e-09 | 1.4211e-10 | 6.3991e-09 | 4.8614e-09 | 2.6575e-10 | 7.0017e-10 | 2.8707e-10 | 1.5146e-11 | 329725.687
419749.344 | 4.0584e-09 | 4.7571e-09 | 1.4197e-10 | 6.5143e-09 | 4.9653e-09 | 2.6304e-10 | 7.0615e-10 | 2.9271e-10 | 1.5247e-11 | 329737.875
419761.5 | 4.0166e-09 | 4.7083e-09 | 1.4101e-10 | 6.4726e-09 | 4.9052e-09 | 2.6404e-10 | 6.9476e-10 | 2.9007e-10 | 1.5165e-11 | 329750.031
419773.656 | 4.0146e-09 | 4.7945e-09 | 1.4278e-10 | 6.5277e-09 | 4.9372e-09 | 2.6193e-10 | 6.9863e-10 | 2.929e-10 | 1.5152e-11 | 329762.187
419785.844 | 4.0121e-09 | 4.7414e-09 | 1.4073e-10 | 6.4896e-09 | 4.9487e-09 | 2.6478e-10 | 6.9606e-10 | 2.9086e-10 | 1.5083e-11 | 329774.375
419798 | 4.0066e-09 | 4.6989e-09 | 1.4026e-10 | 6.4757e-09 | 4.857e-09 | 2.6287e-10 | 6.9493e-10 | 2.9507e-10 | 1.5138e-11 | 329786.531
419810.156 | 3.9859e-09 | 4.7342e-09 | 1.4172e-10 | 6.4193e-09 | 4.8961e-09 | 2.634e-10 | 6.9552e-10 | 2.9394e-10 | 1.518e-11 | 329798.687
419822.344 | 3.9453e-09 | 4.6983e-09 | 1.4105e-10 | 6.493e-09 | 4.8422e-09 | 2.6367e-10 | 6.9828e-10 | 2.9077e-10 | 1.512e-11 | 329810.875
419834.5 | 3.9813e-09 | 4.7224e-09 | 1.4242e-10 | 6.4334e-09 | 4.9412e-09 | 2.6341e-10 | 6.9141e-10 | 2.9412e-10 | 1.5383e-11 | 329823.031
419846.656 | 3.9857e-09 | 4.7407e-09 | 1.4148e-10 | 6.4973e-09 | 4.9577e-09 | 2.6449e-10 | 6.9344e-10 | 2.9049e-10 | 1.5095e-11 | 329835.187
419858.844 | 4.0074e-09 | 4.7171e-09 | 1.419e-10 | 6.3904e-09 | 4.8823e-09 | 2.6638e-10 | 7.0153e-10 | 2.9092e-10 | 1.5081e-11 | 329847.375
419871 | 4.0057e-09 | 4.7024e-09 | 1.4128e-10 | 6.423e-09 | 4.9358e-09 | 2.6295e-10 | 6.9081e-10 | 2.9484e-10 | 1.5279e-11 | 329859.531
419883.156 | 3.9736e-09 | 4.6861e-09 | 1.4121e-10 | 6.4996e-09 | 4.9673e-09 | 2.6323e-10 | 6.9153e-10 | 2.9193e-10 | 1.5132e-11 | 329871.687
419895.344 | 3.9919e-09 | 4.7495e-09 | 1.4141e-10 | 6.5118e-09 | 4.8948e-09 | 2.626e-10 | 6.8962e-10 | 2.952e-10 | 1.4936e-11 | 329883.875
419907.5 | 4.0175e-09 | 4.7322e-09 | 1.4247e-10 | 6.4302e-09 | 4.9663e-09 | 2.6428e-10 | 7.0239e-10 | 2.9218e-10 | 1.5176e-11 | 329896.031
419919.656 | 4.0114e-09 | 4.7459e-09 | 1.4286e-10 | 6.4337e-09 | 4.9329e-09 | 2.6263e-10 | 6.9756e-10 | 2.9228e-10 | 1.5237e-11 | 329908.187
419931.844 | 4.0275e-09 | 4.7047e-09 | 1.4066e-10 | 6.4551e-09 | 4.9282e-09 | 2.6709e-10 | 7.0164e-10 | 2.9562e-10 | 1.5188e-11 | 329920.375
419944 | 3.9531e-09 | 4.6953e-09 | 1.4084e-10 | 6.6245e-09 | 4.8834e-09 | 2.6229e-10 | 7.0845e-10 | 2.9457e-10 | 1.5383e-11 | 329932.531
419956.188 | 3.966e-09 | 4.7009e-09 | 1.4198e-10 | 6.4426e-09 | 4.9099e-09 | 2.6527e-10 | 6.9229e-10 | 2.9243e-10 | 1.5193e-11 | 329944.719
419968.344 | 3.9711e-09 | 4.7356e-09 | 1.4058e-10 | 6.5185e-09 | 4.9352e-09 | 2.6347e-10 | 6.9933e-10 | 2.9418e-10 | 1.5273e-11 | 329956.875
419980.5 | 4.0174e-09 | 4.714e-09 | 1.4248e-10 | 6.4964e-09 | 4.959e-09 | 2.6152e-10 | 6.9728e-10 | 2.9471e-10 | 1.5168e-11 | 329969.031
419992.688 | 3.9565e-09 | 4.73e-09 | 1.4364e-10 | 6.4538e-09 | 4.951e-09 | 2.6601e-10 | 6.9673e-10 | 2.9353e-10 | 1.537e-11 | 329981.219
420004.844 | 3.9929e-09 | 4.7694e-09 | 1.4148e-10 | 6.4507e-09 | 4.8915e-09 | 2.6424e-10 | 7.0056e-10 | 2.9624e-10 | 1.5271e-11 | 329993.375
420017 | 3.9999e-09 | 4.7346e-09 | 1.4429e-10 | 6.4546e-09 | 4.9321e-09 | 2.6366e-10 | 6.9548e-10 | 2.9386e-10 | 1.5259e-11 | 330005.531
420029.188 | 3.9726e-09 | 4.7836e-09 | 1.4467e-10 | 6.5036e-09 | 4.9246e-09 | 2.6371e-10 | 6.9778e-10 | 2.9378e-10 | 1.5485e-11 | 330017.719
420041.344 | 3.9769e-09 | 4.7411e-09 | 1.4115e-10 | 6.4877e-09 | 4.9112e-09 | 2.6317e-10 | 7.0631e-10 | 2.9461e-10 | 1.5264e-11 | 330029.875
420053.5 | 3.9822e-09 | 4.7201e-09 | 1.4083e-10 | 6.5223e-09 | 4.9469e-09 | 2.6449e-10 | 7.0028e-10 | 2.9215e-10 | 1.5255e-11 | 330042.031
420065.688 | 3.9626e-09 | 4.732e-09 | 1.3959e-10 | 6.4553e-09 | 4.9278e-09 | 2.6576e-10 | 7.0196e-10 | 2.9363e-10 | 1.5352e-11 | 330054.219
420077.844 | 4.0017e-09 | 4.7076e-09 | 1.4249e-10 | 6.545e-09 | 4.9253e-09 | 2.6765e-10 | 6.9875e-10 | 2.9557e-10 | 1.5145e-11 | 330066.375
420090 | 3.9889e-09 | 4.7399e-09 | 1.4088e-10 | 6.5642e-09 | 4.9447e-09 | 2.6367e-10 | 7.0006e-10 | 2.8847e-10 | 1.5377e-11 | 330078.531
420102.188 | 4.0371e-09 | 4.7418e-09 | 1.4209e-10 | 6.4783e-09 | 4.9077e-09 | 2.6485e-10 | 7.0718e-10 | 2.9382e-10 | 1.5307e-11 | 330090.719
420114.344 | 4.0255e-09 | 4.7181e-09 | 1.4245e-10 | 6.5263e-09 | 4.9137e-09 | 2.656e-10 | 6.9985e-10 | 2.9471e-10 | 1.5453e-11 | 330102.875
420126.5 | 3.968e-09 | 4.6871e-09 | 1.4447e-10 | 6.5212e-09 | 4.8852e-09 | 2.6684e-10 | 7.0066e-10 | 2.9515e-10 | 1.543e-11 | 330115.031
420138.688 | 4.0018e-09 | 4.7213e-09 | 1.4335e-10 | 6.5226e-09 | 4.9415e-09 | 2.6448e-10 | 6.9604e-10 | 2.9484e-10 | 1.5311e-11 | 330127.219
420150.844 | 3.992e-09 | 4.6948e-09 | 1.4169e-10 | 6.4982e-09 | 4.9565e-09 | 2.621e-10 | 7.0653e-10 | 2.9301e-10 | 1.4993e-11 | 330139.375
420163 | 3.9934e-09 | 4.7167e-09 | 1.41e-10 | 6.4869e-09 | 4.9621e-09 | 2.6284e-10 | 7.0277e-10 | 2.9158e-10 | 1.5098e-11 | 330151.531
420175.188 | 3.9922e-09 | 4.693e-09 | 1.4148e-10 | 6.5345e-09 | 4.9754e-09 | 2.6299e-10 | 7.0369e-10 | 2.9182e-10 | 1.5312e-11 | 330163.719
420187.344 | 3.9974e-09 | 4.6747e-09 | 1.412e-10 | 6.5301e-09 | 4.9596e-09 | 2.6445e-10 | 7.0103e-10 | 2.9425e-10 | 1.5298e-11 | 330175.875
420199.5 | 4.029e-09 | 4.7127e-09 | 1.4279e-10 | 6.4525e-09 | 4.9045e-09 | 2.6295e-10 | 6.9921e-10 | 2.9064e-10 | 1.5398e-11 | 330188.031
420211.688 | 3.9986e-09 | 4.7153e-09 | 1.4208e-10 | 6.4233e-09 | 4.9196e-09 | 2.6378e-10 | 7.0158e-10 | 2.9408e-10 | 1.5127e-11 | 330200.219
420223.844 | 3.9624e-09 | 4.6811e-09 | 1.4221e-10 | 6.5146e-09 | 4.9378e-09 | 2.6385e-10 | 7.0075e-10 | 2.9352e-10 | 1.4936e-11 | 330212.375
420236 | 4.044e-09 | 4.697e-09 | 1.416e-10 | 6.491e-09 | 4.9829e-09 | 2.665e-10 | 6.9867e-10 | 2.9194e-10 | 1.5199e-11 | 330224.531
420248.188 | 4.0257e-09 | 4.775e-09 | 1.4073e-10 | 6.5657e-09 | 4.9831e-09 | 2.6307e-10 | 7.0384e-10 | 2.9609e-10 | 1.5199e-11 | 330236.719
420260.344 | 3.9784e-09 | 4.7574e-09 | 1.4257e-10 | 6.4589e-09 | 4.9236e-09 | 2.6524e-10 | 6.9761e-10 | 2.961e-10 | 1.5391e-11 | 330248.875
420272.5 | 3.9578e-09 | 4.7026e-09 | 1.4259e-10 | 6.5764e-09 | 4.9456e-09 | 2.6047e-10 | 6.9558e-10 | 2.9046e-10 | 1.5125e-11 | 330261.031
420284.688 | 4.0199e-09 | 4.728e-09 | 1.4271e-10 | 6.4698e-09 | 4.9433e-09 | 2.6665e-10 | 7.0303e-10 | 2.9199e-10 | 1.492e-11 | 330273.219
420296.844 | 3.9861e-09 | 4.7118e-09 | 1.4172e-10 | 6.4895e-09 | 4.9138e-09 | 2.6153e-10 | 6.9816e-10 | 2.9153e-10 | 1.5167e-11 | 330285.375
420309 | 4.0182e-09 | 4.718e-09 | 1.4141e-10 | 6.5355e-09 | 4.9216e-09 | 2.6321e-10 | 7.0469e-10 | 2.9284e-10 | 1.5244e-11 | 330297.531
420321.188 | 4.0484e-09 | 4.6949e-09 | 1.4255e-10 | 6.4708e-09 | 4.9802e-09 | 2.6208e-10 | 7.028e-10 | 2.8844e-10 | 1.5111e-11 | 330309.719
420333.344 | 4.0121e-09 | 4.7344e-09 | 1.4167e-10 | 6.4293e-09 | 4.8824e-09 | 2.6492e-10 | 7.012e-10 | 2.9302e-10 | 1.5065e-11 | 330321.875
420345.531 | 4.0127e-09 | 4.7617e-09 | 1.43e-10 | 6.5512e-09 | 4.9202e-09 | 2.6159e-10 | 6.9736e-10 | 2.9485e-10 | 1.5376e-11 | 330334.062
420357.688 | 4.0217e-09 | 4.759e-09 | 1.4158e-10 | 6.4816e-09 | 4.9783e-09 | 2.6541e-10 | 7.0699e-10 | 2.9462e-10 | 1.5432e-11 | 330346.219
420369.844 | 4.0065e-09 | 4.7622e-09 | 1.432e-10 | 6.52e-09 | 4.9994e-09 | 2.6575e-10 | 7.0048e-10 | 2.9356e-10 | 1.5379e-11 | 330358.375
420382.031 | 4.0303e-09 | 4.7173e-09 | 1.4087e-10 | 6.5322e-09 | 4.9264e-09 | 2.6412e-10 | 6.9624e-10 | 2.9298e-10 | 1.5192e-11 | 330370.562
420394.188 | 4.0186e-09 | 4.8006e-09 | 1.4267e-10 | 6.5197e-09 | 4.9377e-09 | 2.6438e-10 | 7.0829e-10 | 2.9445e-10 | 1.5528e-11 | 330382.719
420406.344 | 4.0155e-09 | 4.7684e-09 | 1.4285e-10 | 6.4393e-09 | 4.9455e-09 | 2.6119e-10 | 7.0242e-10 | 2.9519e-10 | 1.4905e-11 | 330394.875
420418.531 | 3.9838e-09 | 4.7498e-09 | 1.4072e-10 | 6.5544e-09 | 4.9048e-09 | 2.662e-10 | 6.9699e-10 | 2.914e-10 | 1.5133e-11 | 330407.062
420430.688 | 4.0247e-09 | 4.688e-09 | 1.4218e-10 | 6.5382e-09 | 4.9792e-09 | 2.6202e-10 | 7.0485e-10 | 2.917e-10 | 1.531e-11 | 330419.219
420442.844 | 3.9959e-09 | 4.7553e-09 | 1.4252e-10 | 6.5304e-09 | 4.9192e-09 | 2.6187e-10 | 6.9987e-10 | 2.961e-10 | 1.5131e-11 | 330431.375
420455.031 | 4.0216e-09 | 4.7281e-09 | 1.4229e-10 | 6.5323e-09 | 4.9185e-09 | 2.6313e-10 | 7.0334e-10 | 2.9512e-10 | 1.5297e-11 | 330443.562
420467.188 | 4.0083e-09 | 4.714e-09 | 1.4184e-10 | 6.5051e-09 | 4.9504e-09 | 2.6423e-10 | 7.003e-10 | 2.942e-10 | 1.5471e-11 | 330455.719
420479.344 | 4.0321e-09 | 4.7425e-09 | 1.4043e-10 | 6.4416e-09 | 4.9342e-09 | 2.6055e-10 | 7.0178e-10 | 2.978e-10 | 1.5335e-11 | 330467.875
420491.531 | 4.0297e-09 | 4.771e-09 | 1.4328e-10 | 6.4857e-09 | 4.9516e-09 | 2.63e-10 | 6.9842e-10 | 2.936e-10 | 1.5115e-11 | 330480.062
420503.688 | 3.9893e-09 | 4.7694e-09 | 1.4171e-10 | 6.52e-09 | 4.9499e-09 | 2.6343e-10 | 7.0657e-10 | 2.936e-10 | 1.521e-11 | 330492.219
420515.844 | 4.0151e-09 | 4.7366e-09 | 1.4227e-10 | 6.5841e-09 | 4.9946e-09 | 2.6581e-10 | 6.9989e-10 | 2.9398e-10 | 1.5275e-11 | 330504.375
420528.031 | 4.0122e-09 | 4.6976e-09 | 1.4202e-10 | 6.4724e-09 | 4.9251e-09 | 2.5981e-10 | 6.9624e-10 | 2.8983e-10 | 1.5177e-11 | 330516.562
420540.188 | 3.9923e-09 | 4.7497e-09 | 1.4096e-10 | 6.4567e-09 | 4.9189e-09 | 2.6236e-10 | 6.9977e-10 | 2.939e-10 | 1.5147e-11 | 330528.719
420552.344 | 3.9738e-09 | 4.6673e-09 | 1.4075e-10 | 6.4605e-09 | 4.9334e-09 | 2.6074e-10 | 6.9532e-10 | 2.9276e-10 | 1.4927e-11 | 330540.875
420564.531 | 3.9979e-09 | 4.7043e-09 | 1.405e-10 | 6.4719e-09 | 4.9274e-09 | 2.6237e-10 | 6.967e-10 | 2.9265e-10 | 1.4942e-11 | 330553.062
420576.688 | 3.9687e-09 | 4.7066e-09 | 1.424e-10 | 6.5558e-09 | 4.8693e-09 | 2.5997e-10 | 6.9557e-10 | 2.9438e-10 | 1.5035e-11 | 330565.219
420588.844 | 4.012e-09 | 4.6911e-09 | 1.408e-10 | 6.4386e-09 | 4.9245e-09 | 2.6127e-10 | 6.9574e-10 | 2.8969e-10 | 1.5347e-11 | 330577.375
420601.031 | 3.9616e-09 | 4.7057e-09 | 1.4148e-10 | 6.3944e-09 | 4.8791e-09 | 2.6354e-10 | 6.9079e-10 | 2.9499e-10 | 1.5245e-11 | 330589.562
420613.188 | 4.0059e-09 | 4.6973e-09 | 1.4051e-10 | 6.4473e-09 | 4.8976e-09 | 2.6117e-10 | 6.9528e-10 | 2.924e-10 | 1.5008e-11 | 330601.719
420625.344 | 3.9766e-09 | 4.6394e-09 | 1.4096e-10 | 6.4985e-09 | 4.9396e-09 | 2.6094e-10 | 7.0051e-10 | 2.9151e-10 | 1.516e-11 | 330613.875
420637.531 | 4.0005e-09 | 4.6759e-09 | 1.4149e-10 | 6.4419e-09 | 4.9685e-09 | 2.6067e-10 | 6.9856e-10 | 2.927e-10 | 1.5181e-11 | 330626.062
420649.688 | 3.9739e-09 | 4.6417e-09 | 1.4014e-10 | 6.4858e-09 | 4.8757e-09 | 2.6482e-10 | 7.0166e-10 | 2.9418e-10 | 1.5111e-11 | 330638.219
420661.844 | 3.9629e-09 | 4.7057e-09 | 1.4202e-10 | 6.4523e-09 | 4.924e-09 | 2.6187e-10 | 6.892e-10 | 2.9064e-10 | 1.5276e-11 | 330650.375
420674.031 | 3.9685e-09 | 4.6692e-09 | 1.4216e-10 | 6.4535e-09 | 4.9019e-09 | 2.6021e-10 | 6.9866e-10 | 2.9207e-10 | 1.5116e-11 | 330662.562
420686.188 | 3.9849e-09 | 4.6899e-09 | 1.414e-10 | 6.4795e-09 | 4.9306e-09 | 2.6261e-10 | 6.9882e-10 | 2.9086e-10 | 1.5356e-11 | 330674.719
420698.344 | 3.9575e-09 | 4.6845e-09 | 1.4113e-10 | 6.4445e-09 | 4.9385e-09 | 2.6167e-10 | 6.9487e-10 | 2.909e-10 | 1.5082e-11 | 330686.875
420710.531 | 3.9758e-09 | 4.7671e-09 | 1.4089e-10 | 6.4386e-09 | 4.9297e-09 | 2.6354e-10 | 6.9758e-10 | 2.8932e-10 | 1.5276e-11 | 330699.062
420722.688 | 3.9735e-09 | 4.7393e-09 | 1.4117e-10 | 6.4582e-09 | 4.9265e-09 | 2.5985e-10 | 6.9574e-10 | 2.9234e-10 | 1.504e-11 | 330711.219
420734.875 | 4.0004e-09 | 4.6961e-09 | 1.4055e-10 | 6.5001e-09 | 4.8802e-09 | 2.5779e-10 | 6.8998e-10 | 2.9119e-10 | 1.5058e-11 | 330723.406
420747.031 | 3.9861e-09 | 4.703e-09 | 1.4128e-10 | 6.4611e-09 | 4.94e-09 | 2.5983e-10 | 6.9435e-10 | 2.9011e-10 | 1.5232e-11 | 330735.562
420759.188 | 3.9586e-09 | 4.7334e-09 | 1.4004e-10 | 6.4406e-09 | 4.904e-09 | 2.6292e-10 | 6.9323e-10 | 2.9032e-10 | 1.5186e-11 | 330747.719
420771.375 | 3.9575e-09 | 4.7552e-09 | 1.4164e-10 | 6.4423e-09 | 4.8441e-09 | 2.6056e-10 | 7.0067e-10 | 2.9225e-10 | 1.5012e-11 | 330759.906
420783.531 | 3.9884e-09 | 4.7538e-09 | 1.4179e-10 | 6.475e-09 | 4.9458e-09 | 2.5936e-10 | 6.9308e-10 | 2.9236e-10 | 1.5406e-11 | 330772.062
420795.688 | 4.0094e-09 | 4.6803e-09 | 1.4103e-10 | 6.4012e-09 | 4.9015e-09 | 2.6114e-10 | 6.9822e-10 | 2.9115e-10 | 1.5146e-11 | 330784.219
420807.875 | 3.9836e-09 | 4.7117e-09 | 1.4031e-10 | 6.4616e-09 | 4.9017e-09 | 2.6373e-10 | 7.0091e-10 | 2.922e-10 | 1.5013e-11 | 330796.406
420820.031 | 3.978e-09 | 4.6754e-09 | 1.4141e-10 | 6.4103e-09 | 4.8903e-09 | 2.6124e-10 | 6.9293e-10 | 2.9263e-10 | 1.5077e-11 | 330808.562
420832.188 | 4.0348e-09 | 4.7267e-09 | 1.4192e-10 | 6.4449e-09 | 4.9007e-09 | 2.6099e-10 | 6.9988e-10 | 2.8909e-10 | 1.5076e-11 | 330820.719
420844.375 | 4.0271e-09 | 4.7702e-09 | 1.3944e-10 | 6.4392e-09 | 4.9192e-09 | 2.6173e-10 | 6.9533e-10 | 2.9187e-10 | 1.5172e-11 | 330832.906
420856.531 | 3.99e-09 | 4.7736e-09 | 1.4085e-10 | 6.4132e-09 | 4.9025e-09 | 2.6281e-10 | 6.9599e-10 | 2.886e-10 | 1.5326e-11 | 330845.062
420868.688 | 3.9873e-09 | 4.7481e-09 | 1.4054e-10 | 6.5046e-09 | 4.9177e-09 | 2.5999e-10 | 7.0131e-10 | 2.8853e-10 | 1.5286e-11 | 330857.219
420880.875 | 4.0129e-09 | 4.6982e-09 | 1.4086e-10 | 6.4325e-09 | 4.9313e-09 | 2.6071e-10 | 6.959e-10 | 2.8854e-10 | 1.4981e-11 | 330869.406
420893.031 | 3.9834e-09 | 4.7692e-09 | 1.4135e-10 | 6.4997e-09 | 4.9227e-09 | 2.6281e-10 | 6.8795e-10 | 2.8981e-10 | 1.5281e-11 | 330881.562
420905.188 | 3.9883e-09 | 4.7164e-09 | 1.4054e-10 | 6.4741e-09 | 4.9074e-09 | 2.615e-10 | 6.8683e-10 | 2.8689e-10 | 1.5098e-11 | 330893.719
420917.375 | 3.999e-09 | 4.767e-09 | 1.4058e-10 | 6.4929e-09 | 4.9367e-09 | 2.5954e-10 | 6.8946e-10 | 2.8952e-10 | 1.5014e-11 | 330905.906
420929.531 | 3.9873e-09 | 4.7035e-09 | 1.4064e-10 | 6.5202e-09 | 4.9397e-09 | 2.646e-10 | 6.8613e-10 | 2.903e-10 | 1.5091e-11 | 330918.062
420941.688 | 4.0241e-09 | 4.7278e-09 | 1.3966e-10 | 6.4248e-09 | 4.8751e-09 | 2.6149e-10 | 6.9627e-10 | 2.8803e-10 | 1.5073e-11 | 330930.219
420953.875 | 3.9939e-09 | 4.7173e-09 | 1.4077e-10 | 6.485e-09 | 4.913e-09 | 2.5914e-10 | 6.8737e-10 | 2.879e-10 | 1.521e-11 | 330942.406
420966.031 | 3.9744e-09 | 4.7076e-09 | 1.4026e-10 | 6.4028e-09 | 4.9593e-09 | 2.6083e-10 | 6.901e-10 | 2.9086e-10 | 1.5405e-11 | 330954.562
420978.188 | 3.9859e-09 | 4.7284e-09 | 1.4058e-10 | 6.4456e-09 | 4.8994e-09 | 2.6242e-10 | 6.8798e-10 | 2.9091e-10 | 1.505e-11 | 330966.719
420990.375 | 3.996e-09 | 4.708e-09 | 1.4093e-10 | 6.5116e-09 | 4.8964e-09 | 2.6042e-10 | 6.8443e-10 | 2.8752e-10 | 1.5014e-11 | 330978.906
421002.531 | 4.0231e-09 | 4.7273e-09 | 1.4175e-10 | 6.3799e-09 | 4.8917e-09 | 2.6136e-10 | 6.9407e-10 | 2.8953e-10 | 1.5158e-11 | 330991.062
421014.688 | 3.9589e-09 | 4.7524e-09 | 1.4122e-10 | 6.4928e-09 | 4.9425e-09 | 2.6141e-10 | 6.9258e-10 | 2.893e-10 | 1.5024e-11 | 331003.219
421026.875 | 3.9947e-09 | 4.7019e-09 | 1.3902e-10 | 6.4406e-09 | 4.9185e-09 | 2.6222e-10 | 7.0102e-10 | 2.9053e-10 | 1.4969e-11 | 331015.406
421039.031 | 3.9561e-09 | 4.7576e-09 | 1.4093e-10 | 6.536e-09 | 4.9176e-09 | 2.6281e-10 | 6.9656e-10 | 2.9335e-10 | 1.5186e-11 | 331027.562
421051.188 | 4.0221e-09 | 4.6575e-09 | 1.4171e-10 | 6.3897e-09 | 4.877e-09 | 2.6379e-10 | 6.9774e-10 | 2.9446e-10 | 1.534e-11 | 331039.719
421063.375 | 4.0349e-09 | 4.7372e-09 | 1.4064e-10 | 6.4767e-09 | 4.8943e-09 | 2.6059e-10 | 6.9688e-10 | 2.9199e-10 | 1.5135e-11 | 331051.906
421075.531 | 3.959e-09 | 4.6941e-09 | 1.4083e-10 | 6.4572e-09 | 4.9412e-09 | 2.6104e-10 | 6.8576e-10 | 2.8969e-10 | 1.5064e-11 | 331064.062
421087.688 | 4.0202e-09 | 4.723e-09 | 1.4075e-10 | 6.4242e-09 | 4.9331e-09 | 2.5997e-10 | 6.8775e-10 | 2.9009e-10 | 1.5168e-11 | 331076.219
421099.875 | 3.9905e-09 | 4.7176e-09 | 1.3966e-10 | 6.4338e-09 | 4.9681e-09 | 2.5695e-10 | 6.9972e-10 | 2.9275e-10 | 1.4918e-11 | 331088.406
421112.031 | 3.9735e-09 | 4.7093e-09 | 1.4041e-10 | 6.4322e-09 | 4.931e-09 | 2.5943e-10 | 6.9097e-10 | 2.8931e-10 | 1.5247e-11 | 331100.562
421124.219 | 3.9856e-09 | 4.6972e-09 | 1.4045e-10 | 6.5413e-09 | 4.9239e-09 | 2.6123e-10 | 6.9475e-10 | 2.8658e-10 | 1.4974e-11 | 331112.75
421136.375 | 3.9893e-09 | 4.7495e-09 | 1.4101e-10 | 6.4122e-09 | 4.8986e-09 | 2.6029e-10 | 6.9361e-10 | 2.8684e-10 | 1.505e-11 | 331124.906
421148.531 | 3.9772e-09 | 4.6873e-09 | 1.4072e-10 | 6.4487e-09 | 4.908e-09 | 2.6057e-10 | 6.8098e-10 | 2.8848e-10 | 1.5051e-11 | 331137.062
421160.719 | 3.9884e-09 | 4.6963e-09 | 1.3983e-10 | 6.4114e-09 | 4.9055e-09 | 2.6103e-10 | 6.8699e-10 | 2.8804e-10 | 1.4872e-11 | 331149.25
421172.875 | 3.9834e-09 | 4.6985e-09 | 1.4037e-10 | 6.4002e-09 | 4.838e-09 | 2.608e-10 | 6.9158e-10 | 2.9364e-10 | 1.5024e-11 | 331161.406
421185.031 | 3.9614e-09 | 4.7062e-09 | 1.3985e-10 | 6.4118e-09 | 4.9045e-09 | 2.5994e-10 | 6.8777e-10 | 2.904e-10 | 1.5011e-11 | 331173.562
421197.219 | 3.9487e-09 | 4.7287e-09 | 1.4209e-10 | 6.3805e-09 | 4.905e-09 | 2.6164e-10 | 6.8105e-10 | 2.8922e-10 | 1.4867e-11 | 331185.75
421209.375 | 4.0106e-09 | 4.7619e-09 | 1.4011e-10 | 6.4432e-09 | 4.9332e-09 | 2.6238e-10 | 6.9385e-10 | 2.9177e-10 | 1.5181e-11 | 331197.906
421221.531 | 3.9783e-09 | 4.7378e-09 | 1.4142e-10 | 6.4336e-09 | 4.8947e-09 | 2.5987e-10 | 6.8754e-10 | 2.9127e-10 | 1.512e-11 | 331210.062
421233.719 | 3.9832e-09 | 4.6899e-09 | 1.4007e-10 | 6.4214e-09 | 4.8874e-09 | 2.5878e-10 | 6.8831e-10 | 2.8829e-10 | 1.5033e-11 | 331222.25
421245.875 | 3.9744e-09 | 4.7284e-09 | 1.3838e-10 | 6.4391e-09 | 4.9012e-09 | 2.6009e-10 | 7.0064e-10 | 2.8922e-10 | 1.5102e-11 | 331234.406
421258.031 | 3.9743e-09 | 4.706e-09 | 1.4075e-10 | 6.4906e-09 | 4.9259e-09 | 2.5969e-10 | 6.9094e-10 | 2.9072e-10 | 1.5052e-11 | 331246.562
421270.219 | 4.0237e-09 | 4.7067e-09 | 1.3938e-10 | 6.33e-09 | 4.908e-09 | 2.6133e-10 | 6.909e-10 | 2.9081e-10 | 1.5105e-11 | 331258.75
421282.375 | 3.9803e-09 | 4.7291e-09 | 1.4044e-10 | 6.4452e-09 | 4.9007e-09 | 2.6119e-10 | 6.9099e-10 | 2.8963e-10 | 1.5105e-11 | 331270.906
421294.531 | 3.9621e-09 | 4.7255e-09 | 1.4053e-10 | 6.5024e-09 | 4.9162e-09 | 2.5952e-10 | 6.9946e-10 | 2.9322e-10 | 1.5104e-11 | 331283.062
421306.719 | 4.0107e-09 | 4.7114e-09 | 1.4048e-10 | 6.3432e-09 | 4.8823e-09 | 2.5843e-10 | 6.8921e-10 | 2.9101e-10 | 1.5278e-11 | 331295.25
421318.875 | 3.9952e-09 | 4.7803e-09 | 1.4117e-10 | 6.436e-09 | 4.9466e-09 | 2.64e-10 | 6.9349e-10 | 2.9128e-10 | 1.5282e-11 | 331307.406
421331.031 | 3.9284e-09 | 4.6552e-09 | 1.4183e-10 | 6.4218e-09 | 4.8941e-09 | 2.5951e-10 | 6.9215e-10 | 2.9309e-10 | 1.5084e-11 | 331319.562
421343.219 | 3.98e-09 | 4.6676e-09 | 1.4001e-10 | 6.4091e-09 | 4.8779e-09 | 2.5967e-10 | 6.9472e-10 | 2.9037e-10 | 1.4975e-11 | 331331.75
421355.375 | 3.9897e-09 | 4.6825e-09 | 1.4113e-10 | 6.411e-09 | 4.8552e-09 | 2.6247e-10 | 6.921e-10 | 2.8661e-10 | 1.5122e-11 | 331343.906
421367.531 | 3.9742e-09 | 4.662e-09 | 1.4001e-10 | 6.3822e-09 | 4.9402e-09 | 2.6192e-10 | 6.999e-10 | 2.8852e-10 | 1.521e-11 | 331356.062
421379.719 | 3.9888e-09 | 4.6894e-09 | 1.4055e-10 | 6.3825e-09 | 4.8644e-09 | 2.5835e-10 | 6.9783e-10 | 2.8884e-10 | 1.4748e-11 | 331368.25
421391.875 | 4.0286e-09 | 4.7332e-09 | 1.4085e-10 | 6.421e-09 | 4.9055e-09 | 2.5903e-10 | 6.9848e-10 | 2.9015e-10 | 1.5248e-11 | 331380.406
421404.031 | 3.9612e-09 | 4.6975e-09 | 1.4098e-10 | 6.4206e-09 | 4.9242e-09 | 2.6152e-10 | 6.9877e-10 | 2.9201e-10 | 1.5261e-11 | 331392.562
421416.219 | 3.9779e-09 | 4.6732e-09 | 1.412e-10 | 6.4501e-09 | 4.8903e-09 | 2.6125e-10 | 6.9864e-10 | 2.8877e-10 | 1.5042e-11 | 331404.75
421428.375 | 4.0171e-09 | 4.6686e-09 | 1.4008e-10 | 6.3658e-09 | 4.8534e-09 | 2.6213e-10 | 6.9319e-10 | 2.9187e-10 | 1.5261e-11 | 331416.906
421440.531 | 3.9907e-09 | 4.6549e-09 | 1.3968e-10 | 6.4875e-09 | 4.9057e-09 | 2.6085e-10 | 6.9203e-10 | 2.9031e-10 | 1.529e-11 | 331429.062
421452.719 | 3.9525e-09 | 4.7767e-09 | 1.4104e-10 | 6.4691e-09 | 4.9114e-09 | 2.6223e-10 | 6.8808e-10 | 2.8767e-10 | 1.5203e-11 | 331441.25
421464.875 | 3.9365e-09 | 4.7084e-09 | 1.4233e-10 | 6.349e-09 | 4.852e-09 | 2.6161e-10 | 6.964e-10 | 2.8977e-10 | 1.5159e-11 | 331453.406
421477.063 | 3.9567e-09 | 4.6513e-09 | 1.4134e-10 | 6.4702e-09 | 4.9368e-09 | 2.5998e-10 | 6.9081e-10 | 2.9009e-10 | 1.5212e-11 | 331465.594
421489.219 | 3.899e-09 | 4.7259e-09 | 1.4147e-10 | 6.4612e-09 | 4.8609e-09 | 2.6214e-10 | 6.9511e-10 | 2.8933e-10 | 1.4964e-11 | 331477.75
421501.375 | 3.9678e-09 | 4.71e-09 | 1.406e-10 | 6.4788e-09 | 4.8814e-09 | 2.6204e-10 | 6.8989e-10 | 2.8742e-10 | 1.5246e-11 | 331489.906
421513.563 | 3.9932e-09 | 4.7352e-09 | 1.3849e-10 | 6.4084e-09 | 4.9185e-09 | 2.6474e-10 | 6.9558e-10 | 2.8992e-10 | 1.5184e-11 | 331502.094
421525.719 | 3.9873e-09 | 4.6875e-09 | 1.3995e-10 | 6.4459e-09 | 4.8752e-09 | 2.6629e-10 | 6.9402e-10 | 2.9166e-10 | 1.4958e-11 | 331514.25
421537.875 | 3.9696e-09 | 4.744e-09 | 1.4108e-10 | 6.4243e-09 | 4.9465e-09 | 2.6598e-10 | 6.986e-10 | 2.8867e-10 | 1.5276e-11 | 331526.406
421550.063 | 3.9966e-09 | 4.7416e-09 | 1.4135e-10 | 6.5206e-09 | 4.9653e-09 | 2.6442e-10 | 6.901e-10 | 2.9216e-10 | 1.5376e-11 | 331538.594
421562.219 | 3.9902e-09 | 4.7334e-09 | 1.4021e-10 | 6.4432e-09 | 4.9111e-09 | 2.6011e-10 | 7.0335e-10 | 2.9324e-10 | 1.529e-11 | 331550.75
421574.375 | 3.9929e-09 | 4.6737e-09 | 1.4177e-10 | 6.3507e-09 | 4.9219e-09 | 2.6434e-10 | 6.8947e-10 | 2.8949e-10 | 1.508e-11 | 331562.906
421586.563 | 3.9805e-09 | 4.7247e-09 | 1.4143e-10 | 6.3645e-09 | 4.904e-09 | 2.6197e-10 | 6.9907e-10 | 2.9058e-10 | 1.5399e-11 | 331575.094
421598.719 | 4.0087e-09 | 4.6914e-09 | 1.4288e-10 | 6.3647e-09 | 4.8745e-09 | 2.6251e-10 | 6.9146e-10 | 2.8925e-10 | 1.5083e-11 | 331587.25
421610.875 | 3.9642e-09 | 4.7516e-09 | 1.4235e-10 | 6.4589e-09 | 4.9061e-09 | 2.6467e-10 | 6.9336e-10 | 2.9204e-10 | 1.5115e-11 | 331599.406
421623.063 | 3.9887e-09 | 4.7148e-09 | 1.4244e-10 | 6.4649e-09 | 4.9253e-09 | 2.6152e-10 | 6.9913e-10 | 2.9179e-10 | 1.524e-11 | 331611.594
421635.219 | 4.0194e-09 | 4.721e-09 | 1.4125e-10 | 6.3974e-09 | 4.8624e-09 | 2.6783e-10 | 6.8642e-10 | 2.9347e-10 | 1.5438e-11 | 331623.75
421647.375 | 3.9957e-09 | 4.7273e-09 | 1.4071e-10 | 6.4569e-09 | 4.9279e-09 | 2.6253e-10 | 6.9864e-10 | 2.8967e-10 | 1.5095e-11 | 331635.906
421659.563 | 3.9661e-09 | 4.7103e-09 | 1.4108e-10 | 6.4319e-09 | 4.9342e-09 | 2.6314e-10 | 6.9587e-10 | 2.901e-10 | 1.4993e-11 | 331648.094
421671.719 | 4.0252e-09 | 4.7399e-09 | 1.4174e-10 | 6.4701e-09 | 4.9434e-09 | 2.6255e-10 | 6.9387e-10 | 2.9188e-10 | 1.5191e-11 | 331660.25
421683.875 | 3.9892e-09 | 4.7493e-09 | 1.4108e-10 | 6.449e-09 | 4.9251e-09 | 2.6203e-10 | 6.9956e-10 | 2.9188e-10 | 1.5175e-11 | 331672.406
421696.063 | 3.982e-09 | 4.7808e-09 | 1.4052e-10 | 6.4104e-09 | 4.9429e-09 | 2.6322e-10 | 6.8941e-10 | 2.9327e-10 | 1.5099e-11 | 331684.594
421708.219 | 3.9918e-09 | 4.7176e-09 | 1.3869e-10 | 6.4225e-09 | 4.9152e-09 | 2.6471e-10 | 6.9796e-10 | 2.8836e-10 | 1.4811e-11 | 331696.75
421720.375 | 4.0125e-09 | 4.7777e-09 | 1.4046e-10 | 6.4584e-09 | 4.8754e-09 | 2.5944e-10 | 7.009e-10 | 2.9047e-10 | 1.5133e-11 | 331708.906
421732.563 | 3.9993e-09 | 4.7031e-09 | 1.4094e-10 | 6.4997e-09 | 4.9294e-09 | 2.5906e-10 | 6.9406e-10 | 2.9167e-10 | 1.506e-11 | 331721.094
421744.719 | 4.0081e-09 | 4.7459e-09 | 1.4027e-10 | 6.4119e-09 | 4.8385e-09 | 2.5842e-10 | 6.8631e-10 | 2.8966e-10 | 1.5006e-11 | 331733.25
421756.875 | 3.9998e-09 | 4.7257e-09 | 1.4143e-10 | 6.3795e-09 | 4.8654e-09 | 2.5966e-10 | 6.9593e-10 | 2.879e-10 | 1.5153e-11 | 331745.406
421769.063 | 3.9384e-09 | 4.7137e-09 | 1.4046e-10 | 6.431e-09 | 4.9229e-09 | 2.5707e-10 | 6.8963e-10 | 2.8731e-10 | 1.5067e-11 | 331757.594
421781.219 | 3.9361e-09 | 4.7129e-09 | 1.3964e-10 | 6.4475e-09 | 4.9258e-09 | 2.5741e-10 | 6.8982e-10 | 2.8806e-10 | 1.5196e-11 | 331769.75
421793.375 | 3.9847e-09 | 4.6816e-09 | 1.4003e-10 | 6.3923e-09 | 4.9272e-09 | 2.5903e-10 | 6.9417e-10 | 2.917e-10 | 1.5034e-11 | 331781.906
421805.563 | 3.9512e-09 | 4.6541e-09 | 1.394e-10 | 6.4378e-09 | 4.882e-09 | 2.5727e-10 | 6.8789e-10 | 2.8988e-10 | 1.5122e-11 | 331794.094
421817.719 | 3.9634e-09 | 4.6804e-09 | 1.3992e-10 | 6.4149e-09 | 4.9247e-09 | 2.6073e-10 | 6.8414e-10 | 2.8715e-10 | 1.4767e-11 | 331806.25
421829.875 | 3.9977e-09 | 4.7221e-09 | 1.402e-10 | 6.427e-09 | 4.8858e-09 | 2.6026e-10 | 6.9067e-10 | 2.9009e-10 | 1.5132e-11 | 331818.406
421842.063 | 3.9708e-09 | 4.7742e-09 | 1.4071e-10 | 6.4004e-09 | 4.8954e-09 | 2.5913e-10 | 6.96e-10 | 2.8621e-10 | 1.4818e-11 | 331830.594
421854.219 | 3.9582e-09 | 4.7166e-09 | 1.3996e-10 | 6.4002e-09 | 4.8921e-09 | 2.6009e-10 | 6.8996e-10 | 2.9147e-10 | 1.5159e-11 | 331842.75
421866.406 | 4.0036e-09 | 4.7015e-09 | 1.4036e-10 | 6.417e-09 | 4.9451e-09 | 2.5794e-10 | 6.9174e-10 | 2.9125e-10 | 1.4962e-11 | 331854.937
421878.563 | 3.9688e-09 | 4.7246e-09 | 1.4073e-10 | 6.4426e-09 | 4.8854e-09 | 2.5681e-10 | 6.9021e-10 | 2.872e-10 | 1.5286e-11 | 331867.094
421890.719 | 3.9943e-09 | 4.7466e-09 | 1.3994e-10 | 6.4497e-09 | 4.909e-09 | 2.5977e-10 | 6.9702e-10 | 2.9087e-10 | 1.5031e-11 | 331879.25
421902.906 | 4.0182e-09 | 4.7536e-09 | 1.3927e-10 | 6.3626e-09 | 4.9362e-09 | 2.5846e-10 | 6.8834e-10 | 2.8914e-10 | 1.514e-11 | 331891.437
421915.063 | 4.0153e-09 | 4.7463e-09 | 1.3982e-10 | 6.462e-09 | 4.8446e-09 | 2.5826e-10 | 6.9354e-10 | 2.9409e-10 | 1.5127e-11 | 331903.594
421927.219 | 3.9502e-09 | 4.7456e-09 | 1.3965e-10 | 6.4523e-09 | 4.9127e-09 | 2.5639e-10 | 6.9051e-10 | 2.9194e-10 | 1.5338e-11 | 331915.75
421939.406 | 3.9537e-09 | 4.719e-09 | 1.4002e-10 | 6.4433e-09 | 4.9009e-09 | 2.5744e-10 | 6.892e-10 | 2.9133e-10 | 1.5195e-11 | 331927.937
421951.563 | 3.9322e-09 | 4.8012e-09 | 1.401e-10 | 6.4423e-09 | 4.9156e-09 | 2.616e-10 | 6.873e-10 | 2.9047e-10 | 1.5007e-11 | 331940.094
421963.719 | 3.9751e-09 | 4.7379e-09 | 1.3884e-10 | 6.49e-09 | 4.9035e-09 | 2.5964e-10 | 6.9231e-10 | 2.9118e-10 | 1.5106e-11 | 331952.25
421975.906 | 3.9856e-09 | 4.7341e-09 | 1.394e-10 | 6.4621e-09 | 4.921e-09 | 2.5542e-10 | 6.9524e-10 | 2.9309e-10 | 1.4981e-11 | 331964.437
421988.063 | 4.0006e-09 | 4.6848e-09 | 1.3971e-10 | 6.3929e-09 | 4.8761e-09 | 2.5878e-10 | 6.8679e-10 | 2.8956e-10 | 1.5144e-11 | 331976.594
422000.219 | 3.9751e-09 | 4.7445e-09 | 1.4025e-10 | 6.4195e-09 | 4.8919e-09 | 2.5645e-10 | 6.8474e-10 | 2.8684e-10 | 1.5056e-11 | 331988.75
422012.406 | 3.9782e-09 | 4.7403e-09 | 1.4e-10 | 6.4519e-09 | 4.9515e-09 | 2.5694e-10 | 6.9089e-10 | 2.8991e-10 | 1.5007e-11 | 332000.937
422024.563 | 4.0093e-09 | 4.691e-09 | 1.398e-10 | 6.4382e-09 | 4.9579e-09 | 2.5705e-10 | 6.9091e-10 | 2.9023e-10 | 1.5112e-11 | 332013.094
422036.719 | 3.9935e-09 | 4.6958e-09 | 1.3933e-10 | 6.4516e-09 | 4.8944e-09 | 2.5856e-10 | 7.007e-10 | 2.8752e-10 | 1.5059e-11 | 332025.25
422048.906 | 3.9852e-09 | 4.7217e-09 | 1.4005e-10 | 6.404e-09 | 4.883e-09 | 2.6009e-10 | 6.8932e-10 | 2.9272e-10 | 1.5156e-11 | 332037.437
422061.063 | 3.9747e-09 | 4.7394e-09 | 1.4126e-10 | 6.3815e-09 | 4.8965e-09 | 2.5743e-10 | 7.0385e-10 | 2.9071e-10 | 1.4922e-11 | 332049.594
422073.219 | 3.9701e-09 | 4.7052e-09 | 1.4276e-10 | 6.4578e-09 | 4.8861e-09 | 2.5986e-10 | 6.9414e-10 | 2.9145e-10 | 1.4917e-11 | 332061.75
422085.406 | 3.977e-09 | 4.6774e-09 | 1.3981e-10 | 6.3918e-09 | 4.9326e-09 | 2.582e-10 | 6.8382e-10 | 2.923e-10 | 1.5101e-11 | 332073.937
422097.563 | 3.9632e-09 | 4.7731e-09 | 1.4129e-10 | 6.4979e-09 | 4.9971e-09 | 2.5735e-10 | 6.9184e-10 | 2.9072e-10 | 1.5291e-11 | 332086.094
422109.719 | 3.9787e-09 | 4.7826e-09 | 1.4124e-10 | 6.46e-09 | 4.9582e-09 | 2.6029e-10 | 7.0598e-10 | 2.9252e-10 | 1.5339e-11 | 332098.25
422121.906 | 3.9729e-09 | 4.698e-09 | 1.4054e-10 | 6.4749e-09 | 4.9093e-09 | 2.5936e-10 | 6.9058e-10 | 2.9386e-10 | 1.5277e-11 | 332110.437
422134.063 | 3.9646e-09 | 4.7726e-09 | 1.4014e-10 | 6.4353e-09 | 4.8853e-09 | 2.5754e-10 | 6.9331e-10 | 2.9183e-10 | 1.5051e-11 | 332122.594
422146.219 | 3.949e-09 | 4.6976e-09 | 1.4129e-10 | 6.416e-09 | 4.9351e-09 | 2.5578e-10 | 6.8721e-10 | 2.9244e-10 | 1.5039e-11 | 332134.75
422158.406 | 4.0073e-09 | 4.662e-09 | 1.4092e-10 | 6.5313e-09 | 4.9198e-09 | 2.5727e-10 | 6.9447e-10 | 2.9021e-10 | 1.532e-11 | 332146.937
422170.563 | 4.0008e-09 | 4.7056e-09 | 1.4216e-10 | 6.4026e-09 | 4.8725e-09 | 2.5596e-10 | 6.9306e-10 | 2.9303e-10 | 1.5132e-11 | 332159.094
422182.719 | 4.0079e-09 | 4.7422e-09 | 1.3896e-10 | 6.5054e-09 | 4.9293e-09 | 2.5763e-10 | 6.8566e-10 | 2.9056e-10 | 1.5166e-11 | 332171.25
422194.906 | 3.9602e-09 | 4.755e-09 | 1.3972e-10 | 6.3775e-09 | 4.8964e-09 | 2.5801e-10 | 6.9219e-10 | 2.9153e-10 | 1.5032e-11 | 332183.437
422207.063 | 3.9621e-09 | 4.7008e-09 | 1.4088e-10 | 6.4237e-09 | 4.9195e-09 | 2.5842e-10 | 7.0072e-10 | 2.8932e-10 | 1.5233e-11 | 332195.594
422219.219 | 4.0017e-09 | 4.7196e-09 | 1.4125e-10 | 6.4182e-09 | 4.8293e-09 | 2.5595e-10 | 6.9388e-10 | 2.8882e-10 | 1.5027e-11 | 332207.75
422231.406 | 3.9807e-09 | 4.7101e-09 | 1.4124e-10 | 6.4218e-09 | 4.9253e-09 | 2.5673e-10 | 6.9486e-10 | 2.9031e-10 | 1.4986e-11 | 332219.937
422243.563 | 4.0304e-09 | 4.7006e-09 | 1.3978e-10 | 6.4788e-09 | 4.9826e-09 | 2.5526e-10 | 6.9492e-10 | 2.883e-10 | 1.5004e-11 | 332232.094
422255.75 | 3.9749e-09 | 4.6776e-09 | 1.3986e-10 | 6.4623e-09 | 4.9427e-09 | 2.5983e-10 | 6.9359e-10 | 2.8886e-10 | 1.4966e-11 | 332244.281
422267.906 | 3.9903e-09 | 4.7515e-09 | 1.3996e-10 | 6.4209e-09 | 4.937e-09 | 2.5759e-10 | 6.9066e-10 | 2.8944e-10 | 1.523e-11 | 332256.437
422280.063 | 3.987e-09 | 4.6966e-09 | 1.3843e-10 | 6.4937e-09 | 4.9276e-09 | 2.5853e-10 | 6.8514e-10 | 2.9099e-10 | 1.5094e-11 | 332268.594
422292.25 | 3.9472e-09 | 4.7169e-09 | 1.4019e-10 | 6.438e-09 | 4.8987e-09 | 2.5682e-10 | 6.8977e-10 | 2.886e-10 | 1.516e-11 | 332280.781
422304.406 | 3.9986e-09 | 4.7202e-09 | 1.3938e-10 | 6.3931e-09 | 4.8879e-09 | 2.5576e-10 | 6.8683e-10 | 2.8749e-10 | 1.5058e-11 | 332292.937
422316.563 | 3.9521e-09 | 4.7144e-09 | 1.409e-10 | 6.4288e-09 | 4.9157e-09 | 2.5645e-10 | 6.8929e-10 | 2.8916e-10 | 1.5153e-11 | 332305.094
422328.75 | 4.0008e-09 | 4.7257e-09 | 1.3954e-10 | 6.4456e-09 | 4.9416e-09 | 2.5639e-10 | 6.8625e-10 | 2.8731e-10 | 1.4936e-11 | 332317.281
422340.906 | 3.9801e-09 | 4.7545e-09 | 1.4e-10 | 6.3689e-09 | 4.8717e-09 | 2.5653e-10 | 7.0013e-10 | 2.902e-10 | 1.4782e-11 | 332329.437
422353.063 | 3.9722e-09 | 4.6725e-09 | 1.3854e-10 | 6.515e-09 | 4.9639e-09 | 2.5633e-10 | 6.9479e-10 | 2.9059e-10 | 1.498e-11 | 332341.594
422365.25 | 3.9614e-09 | 4.735e-09 | 1.3949e-10 | 6.4852e-09 | 4.8922e-09 | 2.5559e-10 | 6.9667e-10 | 2.9222e-10 | 1.5009e-11 | 332353.781
422377.406 | 3.9904e-09 | 4.6744e-09 | 1.4055e-10 | 6.4323e-09 | 4.8897e-09 | 2.5775e-10 | 6.9292e-10 | 2.8996e-10 | 1.4909e-11 | 332365.937
422389.563 | 3.9928e-09 | 4.7271e-09 | 1.4046e-10 | 6.4553e-09 | 4.8666e-09 | 2.5494e-10 | 6.9144e-10 | 2.8945e-10 | 1.5146e-11 | 332378.094
422401.75 | 3.9717e-09 | 4.7181e-09 | 1.3904e-10 | 6.49e-09 | 4.9094e-09 | 2.559e-10 | 6.9695e-10 | 2.9323e-10 | 1.5276e-11 | 332390.281
422413.906 | 3.9873e-09 | 4.7125e-09 | 1.4074e-10 | 6.4731e-09 | 4.9184e-09 | 2.5682e-10 | 6.9334e-10 | 2.8901e-10 | 1.4925e-11 | 332402.437
422426.063 | 3.9705e-09 | 4.8156e-09 | 1.396e-10 | 6.4561e-09 | 4.9033e-09 | 2.5485e-10 | 7.011e-10 | 2.9009e-10 | 1.5114e-11 | 332414.594
422438.25 | 3.9689e-09 | 4.6921e-09 | 1.4072e-10 | 6.4665e-09 | 4.9637e-09 | 2.5577e-10 | 6.9631e-10 | 2.9178e-10 | 1.5185e-11 | 332426.781
422450.406 | 3.9559e-09 | 4.7027e-09 | 1.4074e-10 | 6.3933e-09 | 4.9091e-09 | 2.5522e-10 | 6.92e-10 | 2.8738e-10 | 1.4897e-11 | 332438.937
422462.563 | 3.9796e-09 | 4.7649e-09 | 1.4156e-10 | 6.4381e-09 | 4.8984e-09 | 2.5621e-10 | 6.9928e-10 | 2.9192e-10 | 1.5226e-11 | 332451.094
422474.75 | 3.9995e-09 | 4.7292e-09 | 1.4072e-10 | 6.3904e-09 | 4.9194e-09 | 2.5723e-10 | 6.9256e-10 | 2.9397e-10 | 1.5096e-11 | 332463.281
422486.906 | 3.9664e-09 | 4.7428e-09 | 1.4035e-10 | 6.4899e-09 | 4.9512e-09 | 2.5638e-10 | 6.9633e-10 | 2.9228e-10 | 1.5034e-11 | 332475.437
422499.063 | 4.0142e-09 | 4.7556e-09 | 1.4061e-10 | 6.4996e-09 | 4.9192e-09 | 2.5821e-10 | 6.9937e-10 | 2.9275e-10 | 1.5129e-11 | 332487.594
422511.25 | 3.9617e-09 | 4.7129e-09 | 1.4081e-10 | 6.4525e-09 | 4.9067e-09 | 2.5408e-10 | 6.99e-10 | 2.9291e-10 | 1.5212e-11 | 332499.781
422523.406 | 3.9592e-09 | 4.7383e-09 | 1.3954e-10 | 6.5367e-09 | 4.98e-09 | 2.5634e-10 | 6.9437e-10 | 2.9164e-10 | 1.5024e-11 | 332511.937
422535.563 | 3.9946e-09 | 4.6952e-09 | 1.3829e-10 | 6.3684e-09 | 4.9702e-09 | 2.5762e-10 | 6.8933e-10 | 2.9131e-10 | 1.4917e-11 | 332524.094
422547.75 | 3.9905e-09 | 4.6604e-09 | 1.3942e-10 | 6.4228e-09 | 4.9314e-09 | 2.5342e-10 | 6.9944e-10 | 2.8949e-10 | 1.5375e-11 | 332536.281
422559.906 | 3.9819e-09 | 4.6833e-09 | 1.4196e-10 | 6.4601e-09 | 4.9296e-09 | 2.5705e-10 | 7.0155e-10 | 2.9371e-10 | 1.544e-11 | 332548.437
422572.063 | 3.9983e-09 | 4.6878e-09 | 1.4193e-10 | 6.5241e-09 | 4.9421e-09 | 2.5744e-10 | 6.9691e-10 | 2.9483e-10 | 1.5088e-11 | 332560.594
422584.25 | 3.9726e-09 | 4.7717e-09 | 1.4046e-10 | 6.452e-09 | 4.8692e-09 | 2.5885e-10 | 6.9289e-10 | 2.8968e-10 | 1.5091e-11 | 332572.781
422596.406 | 4.0117e-09 | 4.6683e-09 | 1.4216e-10 | 6.4786e-09 | 4.9167e-09 | 2.5561e-10 | 6.9761e-10 | 2.9471e-10 | 1.5e-11 | 332584.937
422608.563 | 3.9827e-09 | 4.7304e-09 | 1.4071e-10 | 6.476e-09 | 4.9532e-09 | 2.5852e-10 | 6.9115e-10 | 2.9088e-10 | 1.5042e-11 | 332597.094
422620.75 | 4.0054e-09 | 4.7487e-09 | 1.4008e-10 | 6.4954e-09 | 4.8581e-09 | 2.5427e-10 | 7.0265e-10 | 2.8979e-10 | 1.4837e-11 | 332609.281
422632.906 | 4.004e-09 | 4.746e-09 | 1.4111e-10 | 6.5248e-09 | 4.875e-09 | 2.565e-10 | 6.9553e-10 | 2.8726e-10 | 1.4939e-11 | 332621.437
422645.094 | 3.9716e-09 | 4.8089e-09 | 1.3911e-10 | 6.4863e-09 | 4.9472e-09 | 2.5609e-10 | 6.9518e-10 | 2.9102e-10 | 1.5011e-11 | 332633.625
422657.25 | 3.9815e-09 | 4.7332e-09 | 1.4022e-10 | 6.4103e-09 | 4.9131e-09 | 2.5402e-10 | 6.8725e-10 | 2.8969e-10 | 1.4863e-11 | 332645.781
422669.406 | 3.9867e-09 | 4.7186e-09 | 1.4033e-10 | 6.4038e-09 | 4.8956e-09 | 2.5558e-10 | 6.9733e-10 | 2.9187e-10 | 1.5222e-11 | 332657.937
422681.594 | 3.9127e-09 | 4.6778e-09 | 1.4091e-10 | 6.4795e-09 | 4.9013e-09 | 2.5507e-10 | 6.9303e-10 | 2.9001e-10 | 1.4804e-11 | 332670.125
422693.75 | 3.9801e-09 | 4.7413e-09 | 1.4106e-10 | 6.3605e-09 | 4.909e-09 | 2.5503e-10 | 6.9185e-10 | 2.8965e-10 | 1.4938e-11 | 332682.281
422705.906 | 3.9176e-09 | 4.6946e-09 | 1.399e-10 | 6.4724e-09 | 4.9073e-09 | 2.5614e-10 | 6.949e-10 | 2.9367e-10 | 1.4802e-11 | 332694.437
422718.094 | 3.9578e-09 | 4.6804e-09 | 1.4043e-10 | 6.4353e-09 | 4.8891e-09 | 2.5627e-10 | 6.9392e-10 | 2.8825e-10 | 1.5071e-11 | 332706.625
422730.25 | 3.9948e-09 | 4.7315e-09 | 1.404e-10 | 6.4385e-09 | 4.9146e-09 | 2.537e-10 | 6.9866e-10 | 2.8965e-10 | 1.5042e-11 | 332718.781
422742.406 | 3.9884e-09 | 4.7051e-09 | 1.3924e-10 | 6.4508e-09 | 4.8897e-09 | 2.5466e-10 | 7.0079e-10 | 2.9308e-10 | 1.5043e-11 | 332730.937
422754.594 | 4.0111e-09 | 4.706e-09 | 1.397e-10 | 6.4347e-09 | 4.9703e-09 | 2.565e-10 | 6.9786e-10 | 2.9416e-10 | 1.4952e-11 | 332743.125
422766.75 | 3.9989e-09 | 4.7113e-09 | 1.3996e-10 | 6.4487e-09 | 4.9555e-09 | 2.5366e-10 | 6.9455e-10 | 2.9488e-10 | 1.5271e-11 | 332755.281
422778.906 | 3.9688e-09 | 4.7435e-09 | 1.4198e-10 | 6.4839e-09 | 4.9427e-09 | 2.5377e-10 | 6.9289e-10 | 2.9184e-10 | 1.5222e-11 | 332767.437
422791.094 | 3.9782e-09 | 4.6908e-09 | 1.4028e-10 | 6.4387e-09 | 4.9027e-09 | 2.558e-10 | 6.9917e-10 | 2.9217e-10 | 1.5216e-11 | 332779.625
422803.25 | 3.9555e-09 | 4.7096e-09 | 1.3925e-10 | 6.4406e-09 | 4.8814e-09 | 2.5491e-10 | 6.9342e-10 | 2.9091e-10 | 1.5212e-11 | 332791.781
422815.406 | 3.9859e-09 | 4.702e-09 | 1.4054e-10 | 6.4818e-09 | 4.8641e-09 | 2.5231e-10 | 6.8732e-10 | 2.8996e-10 | 1.491e-11 | 332803.937
422827.594 | 3.9527e-09 | 4.7386e-09 | 1.4019e-10 | 6.4806e-09 | 4.8841e-09 | 2.5461e-10 | 6.984e-10 | 2.9153e-10 | 1.5024e-11 | 332816.125
422839.75 | 3.9751e-09 | 4.7203e-09 | 1.4019e-10 | 6.4242e-09 | 4.9444e-09 | 2.5498e-10 | 6.9904e-10 | 2.9078e-10 | 1.4906e-11 | 332828.281
422851.906 | 3.9477e-09 | 4.7315e-09 | 1.3921e-10 | 6.4746e-09 | 4.9116e-09 | 2.5548e-10 | 6.9641e-10 | 2.9023e-10 | 1.5109e-11 | 332840.437
422864.094 | 3.9297e-09 | 4.762e-09 | 1.4119e-10 | 6.5087e-09 | 4.8913e-09 | 2.5392e-10 | 6.8138e-10 | 2.9306e-10 | 1.5136e-11 | 332852.625
422876.25 | 3.9936e-09 | 4.6931e-09 | 1.3803e-10 | 6.487e-09 | 4.8989e-09 | 2.5516e-10 | 6.9694e-10 | 2.8991e-10 | 1.4935e-11 | 332864.781
422888.406 | 3.9882e-09 | 4.7651e-09 | 1.3945e-10 | 6.4549e-09 | 4.934e-09 | 2.5481e-10 | 6.9788e-10 | 2.9312e-10 | 1.5376e-11 | 332876.937
422900.594 | 3.996e-09 | 4.7342e-09 | 1.4076e-10 | 6.4374e-09 | 4.8675e-09 | 2.5366e-10 | 7.0341e-10 | 2.9031e-10 | 1.4953e-11 | 332889.125
422912.75 | 3.9653e-09 | 4.7509e-09 | 1.3866e-10 | 6.4485e-09 | 4.9361e-09 | 2.563e-10 | 6.9171e-10 | 2.8792e-10 | 1.4979e-11 | 332901.281
422924.906 | 3.9999e-09 | 4.7514e-09 | 1.4096e-10 | 6.48e-09 | 4.9198e-09 | 2.559e-10 | 6.9044e-10 | 2.9195e-10 | 1.4888e-11 | 332913.437
422937.094 | 3.9726e-09 | 4.6937e-09 | 1.3964e-10 | 6.4916e-09 | 4.8913e-09 | 2.5277e-10 | 6.9035e-10 | 2.8913e-10 | 1.4839e-11 | 332925.625
422949.25 | 3.9358e-09 | 4.7187e-09 | 1.3801e-10 | 6.4511e-09 | 4.9182e-09 | 2.5692e-10 | 6.987e-10 | 2.9126e-10 | 1.5106e-11 | 332937.781
422961.406 | 3.9823e-09 | 4.7446e-09 | 1.4037e-10 | 6.488e-09 | 4.917e-09 | 2.5467e-10 | 6.8929e-10 | 2.8949e-10 | 1.5057e-11 | 332949.937
422973.594 | 3.967e-09 | 4.6965e-09 | 1.4128e-10 | 6.4725e-09 | 4.8906e-09 | 2.5537e-10 | 6.8869e-10 | 2.9227e-10 | 1.4945e-11 | 332962.125
422985.75 | 3.9698e-09 | 4.7191e-09 | 1.4094e-10 | 6.4773e-09 | 4.9095e-09 | 2.577e-10 | 7.0368e-10 | 2.9285e-10 | 1.5051e-11 | 332974.281
422997.938 | 4.0074e-09 | 4.7645e-09 | 1.4056e-10 | 6.5143e-09 | 4.9338e-09 | 2.5772e-10 | 6.9381e-10 | 2.932e-10 | 1.5006e-11 | 332986.469
423010.094 | 4.0012e-09 | 4.6617e-09 | 1.3979e-10 | 6.422e-09 | 4.8847e-09 | 2.5641e-10 | 6.9926e-10 | 2.9017e-10 | 1.5067e-11 | 332998.625
423022.25 | 3.9772e-09 | 4.7607e-09 | 1.3824e-10 | 6.4316e-09 | 4.8998e-09 | 2.5404e-10 | 6.9718e-10 | 2.9284e-10 | 1.5154e-11 | 333010.781
423034.438 | 3.9516e-09 | 4.7459e-09 | 1.4123e-10 | 6.4813e-09 | 4.9433e-09 | 2.5418e-10 | 6.93e-10 | 2.9001e-10 | 1.4857e-11 | 333022.969
423046.594 | 3.9599e-09 | 4.7146e-09 | 1.3859e-10 | 6.4586e-09 | 4.9104e-09 | 2.5476e-10 | 7.0223e-10 | 2.9211e-10 | 1.5019e-11 | 333035.125
423058.75 | 3.9942e-09 | 4.7417e-09 | 1.4077e-10 | 6.4649e-09 | 4.934e-09 | 2.5424e-10 | 7.0025e-10 | 2.9005e-10 | 1.5048e-11 | 333047.281
423070.938 | 3.9703e-09 | 4.6853e-09 | 1.3963e-10 | 6.485e-09 | 4.9387e-09 | 2.5332e-10 | 6.8845e-10 | 2.8935e-10 | 1.5047e-11 | 333059.469
423083.094 | 3.9809e-09 | 4.6798e-09 | 1.3993e-10 | 6.5185e-09 | 4.8787e-09 | 2.533e-10 | 6.9285e-10 | 2.9361e-10 | 1.5069e-11 | 333071.625
423095.25 | 3.9614e-09 | 4.7368e-09 | 1.3924e-10 | 6.47e-09 | 4.9469e-09 | 2.5373e-10 | 6.97e-10 | 2.8841e-10 | 1.5124e-11 | 333083.781
423107.438 | 3.94e-09 | 4.7067e-09 | 1.399e-10 | 6.4848e-09 | 4.889e-09 | 2.5403e-10 | 6.967e-10 | 2.912e-10 | 1.4966e-11 | 333095.969
423119.594 | 3.9843e-09 | 4.6993e-09 | 1.4247e-10 | 6.4941e-09 | 4.9324e-09 | 2.7321e-10 | 6.9021e-10 | 2.918e-10 | 1.508e-11 | 333108.125
423131.75 | 4.0017e-09 | 4.7385e-09 | 1.4401e-10 | 6.3942e-09 | 4.8966e-09 | 2.6973e-10 | 6.9938e-10 | 2.8743e-10 | 1.5238e-11 | 333120.281
423143.938 | 3.9841e-09 | 4.6843e-09 | 1.4254e-10 | 6.5035e-09 | 4.8625e-09 | 2.7659e-10 | 6.9386e-10 | 2.9332e-10 | 1.5138e-11 | 333132.469
423156.094 | 3.9959e-09 | 4.7427e-09 | 1.4245e-10 | 6.4399e-09 | 4.879e-09 | 2.7502e-10 | 6.9723e-10 | 2.9225e-10 | 1.5298e-11 | 333144.625
423168.25 | 3.9413e-09 | 4.7225e-09 | 1.4188e-10 | 6.4741e-09 | 4.9167e-09 | 2.747e-10 | 6.9176e-10 | 2.8934e-10 | 1.5067e-11 | 333156.781
423180.438 | 3.9912e-09 | 4.698e-09 | 1.4156e-10 | 6.3759e-09 | 4.8959e-09 | 2.6951e-10 | 6.9763e-10 | 2.8783e-10 | 1.4934e-11 | 333168.969
423192.594 | 3.9458e-09 | 4.7152e-09 | 1.4222e-10 | 6.4632e-09 | 4.8349e-09 | 2.6921e-10 | 6.8898e-10 | 2.8752e-10 | 1.5118e-11 | 333181.125
423204.75 | 3.9618e-09 | 4.6631e-09 | 1.4062e-10 | 6.3691e-09 | 4.9083e-09 | 2.7222e-10 | 6.9383e-10 | 2.8801e-10 | 1.5007e-11 | 333193.281
423216.938 | 4.0076e-09 | 4.6859e-09 | 1.4235e-10 | 6.3829e-09 | 4.884e-09 | 2.6675e-10 | 6.9275e-10 | 2.8845e-10 | 1.5088e-11 | 333205.469
423229.094 | 3.9922e-09 | 4.7006e-09 | 1.4228e-10 | 6.4057e-09 | 4.8451e-09 | 2.6621e-10 | 6.9116e-10 | 2.8839e-10 | 1.5053e-11 | 333217.625
423241.25 | 3.9079e-09 | 4.6983e-09 | 1.4092e-10 | 6.3582e-09 | 4.8765e-09 | 2.666e-10 | 6.8492e-10 | 2.8715e-10 | 1.4981e-11 | 333229.781
423253.438 | 3.9842e-09 | 4.7114e-09 | 1.4232e-10 | 6.387e-09 | 4.8617e-09 | 2.7198e-10 | 6.871e-10 | 2.89e-10 | 1.5067e-11 | 333241.969
423265.594 | 3.9346e-09 | 4.6621e-09 | 1.4085e-10 | 6.429e-09 | 4.8566e-09 | 2.7062e-10 | 6.9302e-10 | 2.9056e-10 | 1.485e-11 | 333254.125
423277.75 | 3.9668e-09 | 4.6844e-09 | 1.4059e-10 | 6.4672e-09 | 4.85e-09 | 2.682e-10 | 6.9729e-10 | 2.8949e-10 | 1.5084e-11 | 333266.281
423289.938 | 3.9936e-09 | 4.6751e-09 | 1.4114e-10 | 6.4485e-09 | 4.8364e-09 | 2.6907e-10 | 6.8766e-10 | 2.8776e-10 | 1.5016e-11 | 333278.469
423302.094 | 3.9819e-09 | 4.7415e-09 | 1.4048e-10 | 6.4001e-09 | 4.8765e-09 | 2.695e-10 | 6.936e-10 | 2.9016e-10 | 1.5122e-11 | 333290.625
423314.25 | 3.963e-09 | 4.7e-09 | 1.4113e-10 | 6.4176e-09 | 4.8572e-09 | 2.6676e-10 | 6.8632e-10 | 2.8849e-10 | 1.4987e-11 | 333302.781
423326.438 | 3.9498e-09 | 4.6855e-09 | 1.4218e-10 | 6.3776e-09 | 4.8826e-09 | 2.6814e-10 | 6.8943e-10 | 2.9166e-10 | 1.5004e-11 | 333314.969
423338.594 | 3.9316e-09 | 4.6795e-09 | 1.4095e-10 | 6.381e-09 | 4.8749e-09 | 2.6811e-10 | 6.9147e-10 | 2.9051e-10 | 1.5182e-11 | 333327.125
423350.75 | 3.9531e-09 | 4.6828e-09 | 1.4096e-10 | 6.4089e-09 | 4.8757e-09 | 2.6593e-10 | 6.9108e-10 | 2.867e-10 | 1.5157e-11 | 333339.281
423362.938 | 3.9921e-09 | 4.6729e-09 | 1.4309e-10 | 6.3523e-09 | 4.806e-09 | 2.6438e-10 | 6.8676e-10 | 2.8628e-10 | 1.5048e-11 | 333351.469
423375.094 | 3.9718e-09 | 4.6527e-09 | 1.4104e-10 | 6.385e-09 | 4.7949e-09 | 2.6332e-10 | 6.9147e-10 | 2.8899e-10 | 1.4982e-11 | 333363.625
423387.281 | 3.9507e-09 | 4.6659e-09 | 1.4155e-10 | 6.4411e-09 | 4.9255e-09 | 2.6877e-10 | 6.8415e-10 | 2.877e-10 | 1.4935e-11 | 333375.812
423399.438 | 4.0373e-09 | 4.6632e-09 | 1.4068e-10 | 6.4136e-09 | 4.8812e-09 | 2.7086e-10 | 6.9318e-10 | 2.8754e-10 | 1.5029e-11 | 333387.969
423411.594 | 3.9296e-09 | 4.6819e-09 | 1.4132e-10 | 6.4352e-09 | 4.8318e-09 | 2.6736e-10 | 6.9006e-10 | 2.9034e-10 | 1.5056e-11 | 333400.125
423423.781 | 3.9318e-09 | 4.6738e-09 | 1.4097e-10 | 6.4758e-09 | 4.8152e-09 | 2.6493e-10 | 6.9646e-10 | 2.8554e-10 | 1.4974e-11 | 333412.312
423435.938 | 3.9352e-09 | 4.6729e-09 | 1.4116e-10 | 6.427e-09 | 4.8707e-09 | 2.6757e-10 | 7.0264e-10 | 2.8812e-10 | 1.5111e-11 | 333424.469
423448.094 | 3.9492e-09 | 4.656e-09 | 1.4109e-10 | 6.3708e-09 | 4.8445e-09 | 2.6672e-10 | 6.9297e-10 | 2.9002e-10 | 1.4925e-11 | 333436.625
423460.281 | 3.9532e-09 | 4.6915e-09 | 1.4152e-10 | 6.3941e-09 | 4.8367e-09 | 2.6602e-10 | 6.973e-10 | 2.9171e-10 | 1.4884e-11 | 333448.812
423472.438 | 3.9477e-09 | 4.6661e-09 | 1.4116e-10 | 6.4827e-09 | 4.8382e-09 | 2.6706e-10 | 6.9959e-10 | 2.9139e-10 | 1.5425e-11 | 333460.969
423484.594 | 3.9538e-09 | 4.6906e-09 | 1.4079e-10 | 6.3264e-09 | 4.8769e-09 | 2.7012e-10 | 6.9451e-10 | 2.9028e-10 | 1.5157e-11 | 333473.125
423496.781 | 3.9569e-09 | 4.6823e-09 | 1.4106e-10 | 6.454e-09 | 4.8981e-09 | 2.6957e-10 | 6.864e-10 | 2.9148e-10 | 1.5017e-11 | 333485.312
423508.938 | 3.9969e-09 | 4.6975e-09 | 1.4347e-10 | 6.5518e-09 | 4.9032e-09 | 2.7138e-10 | 6.9959e-10 | 2.9234e-10 | 1.5097e-11 | 333497.469
423521.094 | 3.9601e-09 | 4.6582e-09 | 1.4135e-10 | 6.4168e-09 | 4.8671e-09 | 2.671e-10 | 6.9182e-10 | 2.9143e-10 | 1.482e-11 | 333509.625
423533.281 | 3.9821e-09 | 4.6887e-09 | 1.4086e-10 | 6.383e-09 | 4.8417e-09 | 2.6437e-10 | 6.9261e-10 | 2.8969e-10 | 1.4883e-11 | 333521.812
423545.438 | 3.9738e-09 | 4.7183e-09 | 1.4138e-10 | 6.4502e-09 | 4.8554e-09 | 2.6659e-10 | 6.8502e-10 | 2.895e-10 | 1.4877e-11 | 333533.969
423557.594 | 3.9756e-09 | 4.6581e-09 | 1.41e-10 | 6.4876e-09 | 4.8237e-09 | 2.6568e-10 | 6.9409e-10 | 2.8768e-10 | 1.511e-11 | 333546.125
423569.781 | 3.9345e-09 | 4.6637e-09 | 1.4181e-10 | 6.3768e-09 | 4.9055e-09 | 2.6557e-10 | 6.8866e-10 | 2.9238e-10 | 1.4864e-11 | 333558.312
423581.938 | 4.009e-09 | 4.6768e-09 | 1.4141e-10 | 6.3962e-09 | 4.8807e-09 | 2.6862e-10 | 6.9242e-10 | 2.8831e-10 | 1.4824e-11 | 333570.469
423594.094 | 3.9535e-09 | 4.7406e-09 | 1.4033e-10 | 6.4344e-09 | 4.8528e-09 | 2.6626e-10 | 6.9408e-10 | 2.8856e-10 | 1.4925e-11 | 333582.625
423606.281 | 3.942e-09 | 4.7228e-09 | 1.4068e-10 | 6.3546e-09 | 4.88e-09 | 2.6731e-10 | 6.913e-10 | 2.8753e-10 | 1.4748e-11 | 333594.812
423618.438 | 4.0126e-09 | 4.7011e-09 | 1.404e-10 | 6.4426e-09 | 4.838e-09 | 2.6799e-10 | 6.9063e-10 | 2.871e-10 | 1.5032e-11 | 333606.969
423630.594 | 3.982e-09 | 4.6488e-09 | 1.4035e-10 | 6.341e-09 | 4.827e-09 | 2.6819e-10 | 6.9686e-10 | 2.8993e-10 | 1.526e-11 | 333619.125
423642.781 | 3.9567e-09 | 4.6742e-09 | 1.4201e-10 | 6.34e-09 | 4.8868e-09 | 2.6832e-10 | 6.932e-10 | 2.893e-10 | 1.5185e-11 | 333631.312
423654.938 | 4.004e-09 | 4.6794e-09 | 1.4076e-10 | 6.4521e-09 | 4.9151e-09 | 2.6547e-10 | 6.9442e-10 | 2.8762e-10 | 1.504e-11 | 333643.469
423667.094 | 3.9813e-09 | 4.7463e-09 | 1.4093e-10 | 6.3565e-09 | 4.8533e-09 | 2.6727e-10 | 6.8763e-10 | 2.9225e-10 | 1.489e-11 | 333655.625
423679.281 | 3.9483e-09 | 4.6947e-09 | 1.4127e-10 | 6.3745e-09 | 4.8727e-09 | 2.6956e-10 | 6.9824e-10 | 2.9099e-10 | 1.5017e-11 | 333667.812
423691.438 | 4.0163e-09 | 4.7161e-09 | 1.3959e-10 | 6.4068e-09 | 4.8934e-09 | 2.6313e-10 | 6.8805e-10 | 2.8885e-10 | 1.5041e-11 | 333679.969
423703.594 | 3.9432e-09 | 4.6877e-09 | 1.4085e-10 | 6.3932e-09 | 4.818e-09 | 2.6717e-10 | 6.9498e-10 | 2.8889e-10 | 1.4961e-11 | 333692.125
423715.781 | 3.9309e-09 | 4.7222e-09 | 1.4044e-10 | 6.4481e-09 | 4.8968e-09 | 2.6535e-10 | 6.954e-10 | 2.8665e-10 | 1.5161e-11 | 333704.312
423727.938 | 3.9752e-09 | 4.6775e-09 | 1.412e-10 | 6.3939e-09 | 4.8419e-09 | 2.7005e-10 | 6.8215e-10 | 2.8498e-10 | 1.5021e-11 | 333716.469
423740.094 | 3.9523e-09 | 4.6542e-09 | 1.4049e-10 | 6.4274e-09 | 4.8756e-09 | 2.6596e-10 | 6.8532e-10 | 2.8457e-10 | 1.4776e-11 | 333728.625
423752.281 | 3.9283e-09 | 4.682e-09 | 1.4139e-10 | 6.4812e-09 | 4.8446e-09 | 2.6652e-10 | 6.8904e-10 | 2.8922e-10 | 1.5212e-11 | 333740.812
423764.438 | 3.9305e-09 | 4.5902e-09 | 1.4215e-10 | 6.3574e-09 | 4.8383e-09 | 2.6722e-10 | 6.9182e-10 | 2.9024e-10 | 1.4961e-11 | 333752.969
423776.625 | 3.941e-09 | 4.6805e-09 | 1.3968e-10 | 6.3464e-09 | 4.8455e-09 | 2.6788e-10 | 6.8997e-10 | 2.9087e-10 | 1.5018e-11 | 333765.156
423788.781 | 3.9388e-09 | 4.6943e-09 | 1.4087e-10 | 6.319e-09 | 4.846e-09 | 2.6839e-10 | 6.7625e-10 | 2.9046e-10 | 1.5044e-11 | 333777.312
423800.938 | 3.977e-09 | 4.6351e-09 | 1.4014e-10 | 6.4275e-09 | 4.8245e-09 | 2.661e-10 | 6.9254e-10 | 2.9028e-10 | 1.5213e-11 | 333789.469
423813.125 | 3.9363e-09 | 4.596e-09 | 1.4062e-10 | 6.4198e-09 | 4.8014e-09 | 2.6394e-10 | 6.9104e-10 | 2.9403e-10 | 1.5149e-11 | 333801.656
423825.281 | 3.9369e-09 | 4.6892e-09 | 1.4211e-10 | 6.3527e-09 | 4.8242e-09 | 2.6406e-10 | 6.9177e-10 | 2.8698e-10 | 1.5076e-11 | 333813.812
423837.438 | 3.9119e-09 | 4.6431e-09 | 1.4211e-10 | 6.3957e-09 | 4.8493e-09 | 2.6256e-10 | 6.9622e-10 | 2.9245e-10 | 1.5249e-11 | 333825.969
423849.625 | 3.9326e-09 | 4.6593e-09 | 1.4183e-10 | 6.4239e-09 | 4.8169e-09 | 2.6825e-10 | 6.9558e-10 | 2.9136e-10 | 1.4909e-11 | 333838.156
423861.781 | 3.9315e-09 | 4.7139e-09 | 1.4102e-10 | 6.4514e-09 | 4.8221e-09 | 2.6649e-10 | 6.9415e-10 | 2.9059e-10 | 1.4794e-11 | 333850.312
423873.938 | 3.9472e-09 | 4.6471e-09 | 1.4314e-10 | 6.3821e-09 | 4.8236e-09 | 2.6713e-10 | 6.9356e-10 | 2.9052e-10 | 1.499e-11 | 333862.469
423886.125 | 3.9377e-09 | 4.6788e-09 | 1.414e-10 | 6.4515e-09 | 4.8513e-09 | 2.6456e-10 | 6.9349e-10 | 2.8882e-10 | 1.4984e-11 | 333874.656
423898.281 | 3.931e-09 | 4.6554e-09 | 1.4099e-10 | 6.4356e-09 | 4.8626e-09 | 2.6436e-10 | 6.9079e-10 | 2.8921e-10 | 1.5354e-11 | 333886.812
423910.438 | 3.9388e-09 | 4.7077e-09 | 1.4023e-10 | 6.493e-09 | 4.8653e-09 | 2.6897e-10 | 6.9687e-10 | 2.9148e-10 | 1.5267e-11 | 333898.969
423922.625 | 3.9829e-09 | 4.7225e-09 | 1.4202e-10 | 6.4758e-09 | 4.9179e-09 | 2.6913e-10 | 6.9411e-10 | 2.9037e-10 | 1.5073e-11 | 333911.156
423934.781 | 3.9591e-09 | 4.6608e-09 | 1.4224e-10 | 6.4016e-09 | 4.8464e-09 | 2.6749e-10 | 6.9715e-10 | 2.8901e-10 | 1.5036e-11 | 333923.312
423946.938 | 3.95e-09 | 4.6764e-09 | 1.41e-10 | 6.3882e-09 | 4.8468e-09 | 2.6645e-10 | 6.914e-10 | 2.8977e-10 | 1.5227e-11 | 333935.469
423959.125 | 3.9239e-09 | 4.6723e-09 | 1.4218e-10 | 6.507e-09 | 4.8187e-09 | 2.6802e-10 | 7.0275e-10 | 2.9261e-10 | 1.5122e-11 | 333947.656
423971.281 | 3.9535e-09 | 4.6417e-09 | 1.4205e-10 | 6.4767e-09 | 4.8366e-09 | 2.6613e-10 | 6.9068e-10 | 2.8779e-10 | 1.5096e-11 | 333959.812
423983.438 | 3.927e-09 | 4.6989e-09 | 1.427e-10 | 6.4101e-09 | 4.9044e-09 | 2.6728e-10 | 6.9015e-10 | 2.916e-10 | 1.5035e-11 | 333971.969
423995.625 | 3.9746e-09 | 4.7094e-09 | 1.4166e-10 | 6.4263e-09 | 4.816e-09 | 2.6701e-10 | 6.8881e-10 | 2.866e-10 | 1.4863e-11 | 333984.156
424007.781 | 3.9052e-09 | 4.7133e-09 | 1.4319e-10 | 6.3781e-09 | 4.8448e-09 | 2.6485e-10 | 6.9091e-10 | 2.8441e-10 | 1.4876e-11 | 333996.312
424019.938 | 3.9455e-09 | 4.6777e-09 | 1.4015e-10 | 6.3545e-09 | 4.7832e-09 | 2.6801e-10 | 6.9653e-10 | 2.9008e-10 | 1.5126e-11 | 334008.469
424032.125 | 3.9387e-09 | 4.6665e-09 | 1.416e-10 | 6.3112e-09 | 4.9049e-09 | 2.6421e-10 | 6.9462e-10 | 2.8772e-10 | 1.5171e-11 | 334020.656
424044.281 | 3.9115e-09 | 4.6473e-09 | 1.4283e-10 | 6.4663e-09 | 4.8193e-09 | 2.6537e-10 | 6.8757e-10 | 2.8816e-10 | 1.509e-11 | 334032.812
424056.438 | 3.9685e-09 | 4.7469e-09 | 1.4258e-10 | 6.4561e-09 | 4.8736e-09 | 2.6324e-10 | 6.8626e-10 | 2.8893e-10 | 1.5282e-11 | 334044.969
424068.625 | 3.8945e-09 | 4.6105e-09 | 1.4165e-10 | 6.3438e-09 | 4.8196e-09 | 2.6415e-10 | 6.8911e-10 | 2.8634e-10 | 1.5188e-11 | 334057.156
424080.781 | 3.886e-09 | 4.6798e-09 | 1.399e-10 | 6.5073e-09 | 4.8099e-09 | 2.6174e-10 | 6.8589e-10 | 2.8678e-10 | 1.4923e-11 | 334069.312
424092.938 | 3.9383e-09 | 4.6308e-09 | 1.4109e-10 | 6.4212e-09 | 4.8006e-09 | 2.6248e-10 | 6.8889e-10 | 2.9114e-10 | 1.4948e-11 | 334081.469
424105.125 | 3.9433e-09 | 4.6552e-09 | 1.4071e-10 | 6.4118e-09 | 4.7889e-09 | 2.6379e-10 | 6.9239e-10 | 2.8895e-10 | 1.4805e-11 | 334093.656
424117.281 | 3.9023e-09 | 4.6416e-09 | 1.4172e-10 | 6.4803e-09 | 4.8399e-09 | 2.6725e-10 | 6.9255e-10 | 2.8909e-10 | 1.498e-11 | 334105.812
424129.438 | 3.9372e-09 | 4.6259e-09 | 1.4144e-10 | 6.423e-09 | 4.8278e-09 | 2.6357e-10 | 6.8754e-10 | 2.8636e-10 | 1.5036e-11 | 334117.969
424141.625 | 3.9383e-09 | 4.6385e-09 | 1.4053e-10 | 6.4103e-09 | 4.8409e-09 | 2.5904e-10 | 6.8403e-10 | 2.9045e-10 | 1.4846e-11 | 334130.156
424153.781 | 3.9207e-09 | 4.6842e-09 | 1.4218e-10 | 6.3602e-09 | 4.854e-09 | 2.6664e-10 | 6.8483e-10 | 2.9083e-10 | 1.5135e-11 | 334142.312
424165.969 | 3.9354e-09 | 4.6071e-09 | 1.3954e-10 | 6.3557e-09 | 4.8325e-09 | 2.6196e-10 | 6.9467e-10 | 2.8995e-10 | 1.5063e-11 | 334154.5
424178.125 | 3.8662e-09 | 4.6144e-09 | 1.396e-10 | 6.3653e-09 | 4.7956e-09 | 2.6225e-10 | 6.9227e-10 | 2.8914e-10 | 1.4672e-11 | 334166.656
424190.281 | 3.912e-09 | 4.6334e-09 | 1.4123e-10 | 6.3397e-09 | 4.8341e-09 | 2.6346e-10 | 6.86e-10 | 2.8812e-10 | 1.5054e-11 | 334178.812
424202.469 | 3.9341e-09 | 4.6945e-09 | 1.4063e-10 | 6.4267e-09 | 4.8125e-09 | 2.662e-10 | 6.9366e-10 | 2.8991e-10 | 1.4995e-11 | 334191
424214.625 | 3.9363e-09 | 4.6275e-09 | 1.4147e-10 | 6.3538e-09 | 4.8967e-09 | 2.6193e-10 | 6.9046e-10 | 2.893e-10 | 1.5067e-11 | 334203.156
424226.781 | 3.908e-09 | 4.6372e-09 | 1.407e-10 | 6.3045e-09 | 4.8292e-09 | 2.6369e-10 | 6.8688e-10 | 2.9077e-10 | 1.511e-11 | 334215.312
424238.969 | 3.9251e-09 | 4.6975e-09 | 1.4024e-10 | 6.3672e-09 | 4.8516e-09 | 2.6251e-10 | 6.9415e-10 | 2.895e-10 | 1.4901e-11 | 334227.5
424251.125 | 3.9029e-09 | 4.5777e-09 | 1.4032e-10 | 6.3473e-09 | 4.8011e-09 | 2.6345e-10 | 6.9551e-10 | 2.8878e-10 | 1.4954e-11 | 334239.656
424263.281 | 3.917e-09 | 4.6801e-09 | 1.4014e-10 | 6.3717e-09 | 4.8198e-09 | 2.6418e-10 | 6.9002e-10 | 2.8621e-10 | 1.4851e-11 | 334251.812
424275.469 | 3.9522e-09 | 4.5497e-09 | 1.4067e-10 | 6.341e-09 | 4.8606e-09 | 2.6355e-10 | 6.9447e-10 | 2.8659e-10 | 1.4799e-11 | 334264
424287.625 | 3.9397e-09 | 4.6396e-09 | 1.3983e-10 | 6.413e-09 | 4.7947e-09 | 2.6256e-10 | 6.8047e-10 | 2.8256e-10 | 1.5004e-11 | 334276.156
424299.781 | 3.9106e-09 | 4.6228e-09 | 1.3838e-10 | 6.3126e-09 | 4.8401e-09 | 2.608e-10 | 6.8999e-10 | 2.8856e-10 | 1.4795e-11 | 334288.312
424311.969 | 3.9083e-09 | 4.6435e-09 | 1.3915e-10 | 6.3075e-09 | 4.8407e-09 | 2.6215e-10 | 6.8295e-10 | 2.9071e-10 | 1.4914e-11 | 334300.5
424324.125 | 3.9161e-09 | 4.6703e-09 | 1.4062e-10 | 6.3879e-09 | 4.8637e-09 | 2.645e-10 | 6.9105e-10 | 2.8884e-10 | 1.4723e-11 | 334312.656
424336.281 | 3.9315e-09 | 4.6993e-09 | 1.3978e-10 | 6.4034e-09 | 4.8066e-09 | 2.6343e-10 | 6.9049e-10 | 2.8583e-10 | 1.4826e-11 | 334324.812
424348.469 | 3.9445e-09 | 4.5737e-09 | 1.3974e-10 | 6.4259e-09 | 4.8192e-09 | 2.6428e-10 | 6.9065e-10 | 2.878e-10 | 1.4911e-11 | 334337
424360.625 | 3.9155e-09 | 4.6532e-09 | 1.4034e-10 | 6.3542e-09 | 4.8681e-09 | 2.6191e-10 | 6.9431e-10 | 2.9256e-10 | 1.5063e-11 | 334349.156
424372.781 | 3.9678e-09 | 4.658e-09 | 1.4245e-10 | 6.4125e-09 | 4.8281e-09 | 2.618e-10 | 6.9474e-10 | 2.8838e-10 | 1.5064e-11 | 334361.312
424384.969 | 3.9293e-09 | 4.6188e-09 | 1.4022e-10 | 6.2994e-09 | 4.8817e-09 | 2.6298e-10 | 6.9209e-10 | 2.8625e-10 | 1.5018e-11 | 334373.5
424397.125 | 3.94e-09 | 4.6758e-09 | 1.4298e-10 | 6.436e-09 | 4.9288e-09 | 2.6102e-10 | 6.886e-10 | 2.8884e-10 | 1.4835e-11 | 334385.656
424409.281 | 3.9712e-09 | 4.6995e-09 | 1.4056e-10 | 6.3659e-09 | 4.8357e-09 | 2.6491e-10 | 6.8641e-10 | 2.8686e-10 | 1.5042e-11 | 334397.812
424421.469 | 3.927e-09 | 4.6827e-09 | 1.4032e-10 | 6.4225e-09 | 4.8719e-09 | 2.6245e-10 | 6.8263e-10 | 2.8807e-10 | 1.4942e-11 | 334410
424433.625 | 3.9046e-09 | 4.6329e-09 | 1.3996e-10 | 6.3414e-09 | 4.8777e-09 | 2.601e-10 | 6.8494e-10 | 2.8931e-10 | 1.5179e-11 | 334422.156
424445.781 | 3.946e-09 | 4.6508e-09 | 1.4095e-10 | 6.3002e-09 | 4.885e-09 | 2.6184e-10 | 6.9337e-10 | 2.8712e-10 | 1.5307e-11 | 334434.312
424457.969 | 3.9131e-09 | 4.655e-09 | 1.4052e-10 | 6.3921e-09 | 4.8908e-09 | 2.6219e-10 | 6.8924e-10 | 2.8952e-10 | 1.505e-11 | 334446.5
424470.125 | 3.9829e-09 | 4.6935e-09 | 1.4202e-10 | 6.411e-09 | 4.8973e-09 | 2.6071e-10 | 6.9154e-10 | 2.8869e-10 | 1.507e-11 | 334458.656
424482.281 | 3.9286e-09 | 4.6442e-09 | 1.4012e-10 | 6.3624e-09 | 4.81e-09 | 2.6246e-10 | 6.9586e-10 | 2.8972e-10 | 1.4912e-11 | 334470.812
424494.469 | 3.9061e-09 | 4.6859e-09 | 1.4052e-10 | 6.3991e-09 | 4.8619e-09 | 2.6251e-10 | 6.9025e-10 | 2.8975e-10 | 1.4918e-11 | 334483
424506.625 | 3.9682e-09 | 4.6558e-09 | 1.4101e-10 | 6.3883e-09 | 4.8895e-09 | 2.6337e-10 | 6.8656e-10 | 2.9129e-10 | 1.4845e-11 | 334495.156
424518.813 | 3.9204e-09 | 4.6676e-09 | 1.3837e-10 | 6.4324e-09 | 4.8428e-09 | 2.5895e-10 | 6.9692e-10 | 2.9052e-10 | 1.4834e-11 | 334507.344
424530.969 | 3.9062e-09 | 4.6601e-09 | 1.4139e-10 | 6.3084e-09 | 4.8668e-09 | 2.6269e-10 | 6.9154e-10 | 2.8951e-10 | 1.507e-11 | 334519.5
424543.125 | 3.926e-09 | 4.676e-09 | 1.4069e-10 | 6.3222e-09 | 4.9013e-09 | 2.6181e-10 | 6.9471e-10 | 2.8491e-10 | 1.5213e-11 | 334531.656
424555.313 | 3.9477e-09 | 4.6425e-09 | 1.4117e-10 | 6.341e-09 | 4.8668e-09 | 2.6415e-10 | 6.8436e-10 | 2.8643e-10 | 1.5189e-11 | 334543.844
424567.469 | 3.9886e-09 | 4.737e-09 | 1.3978e-10 | 6.3992e-09 | 4.9141e-09 | 2.6361e-10 | 6.9584e-10 | 2.9367e-10 | 1.5039e-11 | 334556
424579.625 | 3.974e-09 | 4.7262e-09 | 1.3985e-10 | 6.4497e-09 | 4.8694e-09 | 2.6361e-10 | 6.9253e-10 | 2.8981e-10 | 1.5102e-11 | 334568.156
424591.813 | 3.9605e-09 | 4.7109e-09 | 1.4017e-10 | 6.3842e-09 | 4.8777e-09 | 2.6451e-10 | 6.94e-10 | 2.8687e-10 | 1.5067e-11 | 334580.344
424603.969 | 3.94e-09 | 4.7052e-09 | 1.3976e-10 | 6.4182e-09 | 4.9329e-09 | 2.6011e-10 | 6.9511e-10 | 2.8703e-10 | 1.5124e-11 | 334592.5
424616.125 | 3.9712e-09 | 4.6723e-09 | 1.389e-10 | 6.3942e-09 | 4.85e-09 | 2.6022e-10 | 6.9102e-10 | 2.8736e-10 | 1.4956e-11 | 334604.656
424628.313 | 3.9882e-09 | 4.6696e-09 | 1.4196e-10 | 6.4365e-09 | 4.8846e-09 | 2.6134e-10 | 6.9083e-10 | 2.9092e-10 | 1.5094e-11 | 334616.844
424640.469 | 3.9376e-09 | 4.7017e-09 | 1.405e-10 | 6.437e-09 | 4.8826e-09 | 2.6032e-10 | 6.9325e-10 | 2.9135e-10 | 1.502e-11 | 334629
424652.625 | 3.929e-09 | 4.6854e-09 | 1.394e-10 | 6.3199e-09 | 4.9356e-09 | 2.6081e-10 | 6.8571e-10 | 2.8699e-10 | 1.5078e-11 | 334641.156
424664.813 | 3.933e-09 | 4.6995e-09 | 1.4028e-10 | 6.4511e-09 | 4.8631e-09 | 2.6056e-10 | 6.8809e-10 | 2.8878e-10 | 1.5029e-11 | 334653.344
424676.969 | 3.9499e-09 | 4.7109e-09 | 1.3879e-10 | 6.3904e-09 | 4.8594e-09 | 2.5877e-10 | 6.941e-10 | 2.9141e-10 | 1.4882e-11 | 334665.5
424689.125 | 3.9494e-09 | 4.727e-09 | 1.394e-10 | 6.4364e-09 | 4.8452e-09 | 2.6223e-10 | 6.8809e-10 | 2.8664e-10 | 1.5002e-11 | 334677.656
424701.313 | 3.961e-09 | 4.6391e-09 | 1.4047e-10 | 6.3663e-09 | 4.9221e-09 | 2.6185e-10 | 6.8424e-10 | 2.887e-10 | 1.4931e-11 | 334689.844
424713.469 | 3.9259e-09 | 4.7068e-09 | 1.3934e-10 | 6.4338e-09 | 4.9013e-09 | 2.613e-10 | 6.8684e-10 | 2.885e-10 | 1.4859e-11 | 334702
424725.625 | 3.9146e-09 | 4.6641e-09 | 1.4065e-10 | 6.377e-09 | 4.8834e-09 | 2.5712e-10 | 6.8975e-10 | 2.8812e-10 | 1.5077e-11 | 334714.156
424737.813 | 3.9717e-09 | 4.6701e-09 | 1.3899e-10 | 6.3647e-09 | 4.8845e-09 | 2.6109e-10 | 6.8658e-10 | 2.8772e-10 | 1.4732e-11 | 334726.344
424749.969 | 3.8921e-09 | 4.6931e-09 | 1.3872e-10 | 6.3577e-09 | 4.8476e-09 | 2.5971e-10 | 6.8666e-10 | 2.8746e-10 | 1.501e-11 | 334738.5
424762.125 | 3.9061e-09 | 4.6132e-09 | 1.4161e-10 | 6.3502e-09 | 4.8957e-09 | 2.5815e-10 | 6.8337e-10 | 2.8396e-10 | 1.4759e-11 | 334750.656
424774.313 | 3.8805e-09 | 4.6738e-09 | 1.3919e-10 | 6.3102e-09 | 4.915e-09 | 2.5568e-10 | 6.844e-10 | 2.898e-10 | 1.4976e-11 | 334762.844
424786.469 | 3.9e-09 | 4.7226e-09 | 1.3935e-10 | 6.3621e-09 | 4.8422e-09 | 2.593e-10 | 6.9525e-10 | 2.901e-10 | 1.4792e-11 | 334775
424798.625 | 3.9951e-09 | 4.6773e-09 | 1.4061e-10 | 6.3181e-09 | 4.9414e-09 | 2.585e-10 | 6.9188e-10 | 2.8977e-10 | 1.5e-11 | 334787.156
424810.813 | 3.9497e-09 | 4.694e-09 | 1.4021e-10 | 6.4267e-09 | 4.8596e-09 | 2.6088e-10 | 6.811e-10 | 2.8701e-10 | 1.5096e-11 | 334799.344
424822.969 | 3.9374e-09 | 4.6634e-09 | 1.3959e-10 | 6.3688e-09 | 4.8325e-09 | 2.6173e-10 | 6.8795e-10 | 2.8839e-10 | 1.4915e-11 | 334811.5
424835.125 | 3.9947e-09 | 4.7185e-09 | 1.3955e-10 | 6.3566e-09 | 4.8473e-09 | 2.571e-10 | 6.8409e-10 | 2.9021e-10 | 1.503e-11 | 334823.656
424847.313 | 3.9477e-09 | 4.6702e-09 | 1.3946e-10 | 6.3845e-09 | 4.8567e-09 | 2.5914e-10 | 6.8527e-10 | 2.8773e-10 | 1.4896e-11 | 334835.844
424859.469 | 3.9456e-09 | 4.6159e-09 | 1.4048e-10 | 6.3925e-09 | 4.8157e-09 | 2.5939e-10 | 6.798e-10 | 2.8739e-10 | 1.5117e-11 | 334848
424871.625 | 3.9077e-09 | 4.7169e-09 | 1.3874e-10 | 6.3276e-09 | 4.8399e-09 | 2.5586e-10 | 6.958e-10 | 2.849e-10 | 1.4903e-11 | 334860.156
424883.813 | 3.9316e-09 | 4.6639e-09 | 1.3846e-10 | 6.4145e-09 | 4.8639e-09 | 2.5704e-10 | 6.8992e-10 | 2.8682e-10 | 1.4694e-11 | 334872.344
424895.969 | 3.9229e-09 | 4.6746e-09 | 1.4118e-10 | 6.3602e-09 | 4.8461e-09 | 2.5911e-10 | 6.7865e-10 | 2.8998e-10 | 1.4954e-11 | 334884.5
424908.156 | 3.9536e-09 | 4.66e-09 | 1.3727e-10 | 6.3971e-09 | 4.8974e-09 | 2.5738e-10 | 6.8094e-10 | 2.8806e-10 | 1.4988e-11 | 334896.687
424920.313 | 3.9579e-09 | 4.6666e-09 | 1.3876e-10 | 6.368e-09 | 4.8627e-09 | 2.5863e-10 | 6.8963e-10 | 2.8699e-10 | 1.4686e-11 | 334908.844
424932.469 | 3.9363e-09 | 4.6674e-09 | 1.4141e-10 | 6.3742e-09 | 4.8571e-09 | 2.5591e-10 | 6.8048e-10 | 2.8817e-10 | 1.4996e-11 | 334921
424944.656 | 3.9599e-09 | 4.6099e-09 | 1.3885e-10 | 6.351e-09 | 4.9098e-09 | 2.5825e-10 | 6.8351e-10 | 2.8726e-10 | 1.4994e-11 | 334933.187
424956.813 | 3.9213e-09 | 4.6433e-09 | 1.3978e-10 | 6.3288e-09 | 4.8467e-09 | 2.5807e-10 | 6.8849e-10 | 2.8799e-10 | 1.4866e-11 | 334945.344
424968.969 | 3.9125e-09 | 4.6103e-09 | 1.3992e-10 | 6.4022e-09 | 4.8268e-09 | 2.5793e-10 | 6.8625e-10 | 2.8656e-10 | 1.4818e-11 | 334957.5
424981.156 | 4.0088e-09 | 4.6535e-09 | 1.3692e-10 | 6.384e-09 | 4.8395e-09 | 2.5514e-10 | 6.8664e-10 | 2.8449e-10 | 1.4787e-11 | 334969.687
424993.313 | 3.9518e-09 | 4.6522e-09 | 1.3761e-10 | 6.3831e-09 | 4.8864e-09 | 2.6014e-10 | 6.8618e-10 | 2.8607e-10 | 1.501e-11 | 334981.844
425005.469 | 3.9257e-09 | 4.6492e-09 | 1.3705e-10 | 6.3843e-09 | 4.822e-09 | 2.5727e-10 | 6.7633e-10 | 2.8557e-10 | 1.5085e-11 | 334994
425017.656 | 3.9168e-09 | 4.7019e-09 | 1.3759e-10 | 6.4045e-09 | 4.886e-09 | 2.539e-10 | 6.8396e-10 | 2.866e-10 | 1.4828e-11 | 335006.187
425029.813 | 3.9213e-09 | 4.639e-09 | 1.4022e-10 | 6.4361e-09 | 4.807e-09 | 2.5725e-10 | 6.8378e-10 | 2.8848e-10 | 1.48e-11 | 335018.344
425041.969 | 3.9446e-09 | 4.6325e-09 | 1.3933e-10 | 6.4042e-09 | 4.8555e-09 | 2.5636e-10 | 6.8839e-10 | 2.8465e-10 | 1.4686e-11 | 335030.5
425054.156 | 3.9272e-09 | 4.5866e-09 | 1.4006e-10 | 6.3625e-09 | 4.8295e-09 | 2.5627e-10 | 6.8589e-10 | 2.8832e-10 | 1.4748e-11 | 335042.687
425066.313 | 3.933e-09 | 4.6296e-09 | 1.3881e-10 | 6.3449e-09 | 4.8744e-09 | 2.5761e-10 | 6.8758e-10 | 2.8462e-10 | 1.4816e-11 | 335054.844
425078.469 | 3.9631e-09 | 4.6883e-09 | 1.3827e-10 | 6.3923e-09 | 4.8067e-09 | 2.5779e-10 | 6.8877e-10 | 2.8793e-10 | 1.4701e-11 | 335067
425090.656 | 3.9575e-09 | 4.6647e-09 | 1.3931e-10 | 6.3944e-09 | 4.8553e-09 | 2.572e-10 | 6.8563e-10 | 2.8572e-10 | 1.4903e-11 | 335079.187
425102.813 | 3.9327e-09 | 4.6678e-09 | 1.3862e-10 | 6.363e-09 | 4.8958e-09 | 2.5721e-10 | 6.8494e-10 | 2.8547e-10 | 1.4817e-11 | 335091.344
425114.969 | 3.9371e-09 | 4.6373e-09 | 1.4008e-10 | 6.3545e-09 | 4.8413e-09 | 2.5812e-10 | 6.891e-10 | 2.8623e-10 | 1.4804e-11 | 335103.5
425127.156 | 3.8802e-09 | 4.6419e-09 | 1.3857e-10 | 6.3658e-09 | 4.7807e-09 | 2.5586e-10 | 6.868e-10 | 2.8225e-10 | 1.4809e-11 | 335115.687
425139.313 | 3.9387e-09 | 4.6812e-09 | 1.3888e-10 | 6.3629e-09 | 4.8329e-09 | 2.5832e-10 | 6.8692e-10 | 2.8657e-10 | 1.475e-11 | 335127.844
425151.469 | 3.9787e-09 | 4.648e-09 | 1.387e-10 | 6.3461e-09 | 4.8539e-09 | 2.5587e-10 | 6.75e-10 | 2.8964e-10 | 1.4894e-11 | 335140
425163.656 | 3.9279e-09 | 4.628e-09 | 1.3846e-10 | 6.3345e-09 | 4.8046e-09 | 2.5711e-10 | 6.8703e-10 | 2.8477e-10 | 1.4854e-11 | 335152.187
425175.813 | 3.9309e-09 | 4.6814e-09 | 1.3991e-10 | 6.2619e-09 | 4.8063e-09 | 2.5879e-10 | 6.8485e-10 | 2.8514e-10 | 1.4988e-11 | 335164.344
425187.969 | 3.9184e-09 | 4.6862e-09 | 1.3898e-10 | 6.3769e-09 | 4.8209e-09 | 2.5733e-10 | 6.7847e-10 | 2.8613e-10 | 1.4734e-11 | 335176.5
425200.156 | 3.9432e-09 | 4.6527e-09 | 1.3731e-10 | 6.3363e-09 | 4.8101e-09 | 2.5679e-10 | 6.7556e-10 | 2.8534e-10 | 1.4939e-11 | 335188.687
425212.313 | 3.9302e-09 | 4.6034e-09 | 1.3877e-10 | 6.3323e-09 | 4.8899e-09 | 2.5658e-10 | 6.8484e-10 | 2.8522e-10 | 1.4908e-11 | 335200.844
425224.469 | 3.9648e-09 | 4.7037e-09 | 1.3745e-10 | 6.3429e-09 | 4.8634e-09 | 2.5704e-10 | 6.8014e-10 | 2.8709e-10 | 1.4923e-11 | 335213
425236.656 | 3.8971e-09 | 4.6486e-09 | 1.358e-10 | 6.4484e-09 | 4.824e-09 | 2.5657e-10 | 6.813e-10 | 2.8483e-10 | 1.4843e-11 | 335225.187
425248.813 | 3.922e-09 | 4.6288e-09 | 1.3855e-10 | 6.2753e-09 | 4.7855e-09 | 2.5465e-10 | 6.8209e-10 | 2.8685e-10 | 1.505e-11 | 335237.344
425260.969 | 3.9378e-09 | 4.6596e-09 | 1.3858e-10 | 6.3271e-09 | 4.8344e-09 | 2.589e-10 | 6.8283e-10 | 2.8532e-10 | 1.4702e-11 | 335249.5
425273.156 | 3.9162e-09 | 4.6579e-09 | 1.3946e-10 | 6.3438e-09 | 4.8308e-09 | 2.5598e-10 | 6.8241e-10 | 2.8486e-10 | 1.489e-11 | 335261.687
425285.313 | 3.9536e-09 | 4.6823e-09 | 1.4062e-10 | 6.4116e-09 | 4.8549e-09 | 2.5705e-10 | 6.8966e-10 | 2.8728e-10 | 1.4836e-11 | 335273.844
425297.5 | 3.952e-09 | 4.6449e-09 | 1.3955e-10 | 6.4241e-09 | 4.8624e-09 | 2.573e-10 | 6.7873e-10 | 2.8602e-10 | 1.4795e-11 | 335286.031
425309.656 | 3.9298e-09 | 4.6434e-09 | 1.3844e-10 | 6.3794e-09 | 4.8328e-09 | 2.5761e-10 | 6.7981e-10 | 2.8405e-10 | 1.4783e-11 | 335298.187
425321.813 | 3.9008e-09 | 4.6475e-09 | 1.3844e-10 | 6.3638e-09 | 4.8415e-09 | 2.5547e-10 | 6.8299e-10 | 2.866e-10 | 1.4748e-11 | 335310.344
425334 | 3.9364e-09 | 4.6293e-09 | 1.3834e-10 | 6.3155e-09 | 4.8485e-09 | 2.5426e-10 | 6.8045e-10 | 2.8754e-10 | 1.4974e-11 | 335322.531
425346.156 | 3.9491e-09 | 4.733e-09 | 1.3964e-10 | 6.3494e-09 | 4.9191e-09 | 2.536e-10 | 6.8105e-10 | 2.909e-10 | 1.4789e-11 | 335334.687
425358.313 | 3.9647e-09 | 4.6684e-09 | 1.385e-10 | 6.3962e-09 | 4.8325e-09 | 2.5586e-10 | 6.7982e-10 | 2.841e-10 | 1.4728e-11 | 335346.844
425370.5 | 3.9463e-09 | 4.6371e-09 | 1.3742e-10 | 6.2367e-09 | 4.844e-09 | 2.5401e-10 | 6.8517e-10 | 2.8418e-10 | 1.488e-11 | 335359.031
425382.656 | 3.9331e-09 | 4.6539e-09 | 1.3672e-10 | 6.4188e-09 | 4.8364e-09 | 2.5305e-10 | 6.7657e-10 | 2.8721e-10 | 1.4883e-11 | 335371.187
425394.813 | 3.9268e-09 | 4.6911e-09 | 1.3842e-10 | 6.3857e-09 | 4.8221e-09 | 2.5578e-10 | 6.881e-10 | 2.8218e-10 | 1.4818e-11 | 335383.344
425407 | 3.9277e-09 | 4.653e-09 | 1.3604e-10 | 6.407e-09 | 4.8566e-09 | 2.552e-10 | 6.7878e-10 | 2.8797e-10 | 1.5006e-11 | 335395.531
425419.156 | 3.9367e-09 | 4.7173e-09 | 1.3893e-10 | 6.3474e-09 | 4.8803e-09 | 2.5607e-10 | 6.8566e-10 | 2.8912e-10 | 1.507e-11 | 335407.687
425431.313 | 3.9614e-09 | 4.6986e-09 | 1.3829e-10 | 6.3653e-09 | 4.8975e-09 | 2.581e-10 | 6.841e-10 | 2.8807e-10 | 1.4786e-11 | 335419.844
425443.5 | 3.9381e-09 | 4.7024e-09 | 1.3968e-10 | 6.3879e-09 | 4.9106e-09 | 2.5718e-10 | 6.9013e-10 | 2.8624e-10 | 1.4886e-11 | 335432.031
425455.656 | 3.9505e-09 | 4.7064e-09 | 1.3979e-10 | 6.4818e-09 | 4.8151e-09 | 2.5659e-10 | 6.8622e-10 | 2.8784e-10 | 1.4962e-11 | 335444.187
425467.813 | 3.935e-09 | 4.6907e-09 | 1.3755e-10 | 6.4205e-09 | 4.9407e-09 | 2.5776e-10 | 6.87e-10 | 2.8872e-10 | 1.4972e-11 | 335456.344
425480 | 3.9689e-09 | 4.6948e-09 | 1.3788e-10 | 6.341e-09 | 4.9044e-09 | 2.5672e-10 | 6.8211e-10 | 2.8582e-10 | 1.4772e-11 | 335468.531
425492.156 | 3.9199e-09 | 4.6438e-09 | 1.383e-10 | 6.3251e-09 | 4.8672e-09 | 2.567e-10 | 6.8799e-10 | 2.892e-10 | 1.4979e-11 | 335480.687
425504.313 | 3.9087e-09 | 4.6512e-09 | 1.3795e-10 | 6.3972e-09 | 4.7968e-09 | 2.5564e-10 | 6.733e-10 | 2.8372e-10 | 1.4873e-11 | 335492.844
425516.5 | 3.8985e-09 | 4.6564e-09 | 1.3882e-10 | 6.315e-09 | 4.8579e-09 | 2.5439e-10 | 6.8163e-10 | 2.8724e-10 | 1.4656e-11 | 335505.031
425528.656 | 3.9067e-09 | 4.6767e-09 | 1.3819e-10 | 6.3197e-09 | 4.8492e-09 | 2.5568e-10 | 6.8697e-10 | 2.8566e-10 | 1.4953e-11 | 335517.187
425540.813 | 3.9128e-09 | 4.6629e-09 | 1.377e-10 | 6.341e-09 | 4.8886e-09 | 2.562e-10 | 6.9062e-10 | 2.8529e-10 | 1.4824e-11 | 335529.344
425553 | 3.9535e-09 | 4.7154e-09 | 1.383e-10 | 6.3338e-09 | 4.865e-09 | 2.5593e-10 | 6.8163e-10 | 2.8589e-10 | 1.4894e-11 | 335541.531
425565.156 | 3.957e-09 | 4.6837e-09 | 1.376e-10 | 6.2522e-09 | 4.8043e-09 | 2.5456e-10 | 6.8767e-10 | 2.8653e-10 | 1.4863e-11 | 335553.687
425577.313 | 3.9141e-09 | 4.6921e-09 | 1.3756e-10 | 6.3583e-09 | 4.8006e-09 | 2.5776e-10 | 6.8278e-10 | 2.8738e-10 | 1.4899e-11 | 335565.844
425589.5 | 3.9634e-09 | 4.6556e-09 | 1.3913e-10 | 6.3846e-09 | 4.8671e-09 | 2.5423e-10 | 6.8014e-10 | 2.8851e-10 | 1.4909e-11 | 335578.031
425601.656 | 3.9141e-09 | 4.659e-09 | 1.4058e-10 | 6.3455e-09 | 4.9292e-09 | 2.5828e-10 | 6.851e-10 | 2.8575e-10 | 1.4803e-11 | 335590.187
425613.813 | 3.9375e-09 | 4.6548e-09 | 1.3702e-10 | 6.3539e-09 | 4.9047e-09 | 2.5374e-10 | 6.9064e-10 | 2.8253e-10 | 1.4802e-11 | 335602.344
425626 | 3.9566e-09 | 4.6918e-09 | 1.3812e-10 | 6.367e-09 | 4.8689e-09 | 2.5297e-10 | 6.7726e-10 | 2.8349e-10 | 1.494e-11 | 335614.531
425638.156 | 3.9334e-09 | 4.642e-09 | 1.3815e-10 | 6.3465e-09 | 4.829e-09 | 2.5411e-10 | 6.8358e-10 | 2.8678e-10 | 1.4804e-11 | 335626.687
425650.313 | 3.8858e-09 | 4.693e-09 | 1.3897e-10 | 6.3883e-09 | 4.8734e-09 | 2.5228e-10 | 6.8364e-10 | 2.893e-10 | 1.4876e-11 | 335638.844
425662.5 | 3.9296e-09 | 4.6786e-09 | 1.3857e-10 | 6.4007e-09 | 4.867e-09 | 2.5757e-10 | 6.9039e-10 | 2.871e-10 | 1.4728e-11 | 335651.031
425674.656 | 3.9036e-09 | 4.6793e-09 | 1.375e-10 | 6.4136e-09 | 4.8663e-09 | 2.5431e-10 | 6.9154e-10 | 2.8892e-10 | 1.4951e-11 | 335663.187
425686.844 | 3.9378e-09 | 4.667e-09 | 1.3929e-10 | 6.3741e-09 | 4.8936e-09 | 2.5686e-10 | 6.7967e-10 | 2.8492e-10 | 1.499e-11 | 335675.375
425699 | 3.9293e-09 | 4.7255e-09 | 1.3951e-10 | 6.3808e-09 | 4.8649e-09 | 2.5492e-10 | 6.8773e-10 | 2.8701e-10 | 1.4994e-11 | 335687.531
425711.156 | 3.9706e-09 | 4.6834e-09 | 1.3845e-10 | 6.3411e-09 | 4.8767e-09 | 2.53e-10 | 6.8372e-10 | 2.8686e-10 | 1.4924e-11 | 335699.687
425723.344 | 3.9451e-09 | 4.6804e-09 | 1.3775e-10 | 6.3268e-09 | 4.8135e-09 | 2.553e-10 | 6.8154e-10 | 2.8473e-10 | 1.489e-11 | 335711.875
425735.5 | 3.9011e-09 | 4.65e-09 | 1.3853e-10 | 6.3238e-09 | 4.8487e-09 | 2.553e-10 | 6.8219e-10 | 2.8861e-10 | 1.4908e-11 | 335724.031
425747.656 | 3.9012e-09 | 4.6168e-09 | 1.3929e-10 | 6.3998e-09 | 4.788e-09 | 2.5485e-10 | 6.8367e-10 | 2.8424e-10 | 1.4939e-11 | 335736.187
425759.844 | 3.861e-09 | 4.6279e-09 | 1.3861e-10 | 6.2663e-09 | 4.7507e-09 | 2.5146e-10 | 6.7933e-10 | 2.8648e-10 | 1.4801e-11 | 335748.375
425772 | 3.8982e-09 | 4.6777e-09 | 1.3749e-10 | 6.3308e-09 | 4.7962e-09 | 2.5438e-10 | 6.8392e-10 | 2.8369e-10 | 1.4867e-11 | 335760.531
425784.156 | 3.9171e-09 | 4.6504e-09 | 1.3785e-10 | 6.3017e-09 | 4.8256e-09 | 2.5374e-10 | 6.77e-10 | 2.8286e-10 | 1.4977e-11 | 335772.687
425796.344 | 3.8996e-09 | 4.675e-09 | 1.3975e-10 | 6.2989e-09 | 4.8355e-09 | 2.518e-10 | 6.8279e-10 | 2.8598e-10 | 1.4781e-11 | 335784.875
425808.5 | 3.9336e-09 | 4.6644e-09 | 1.3917e-10 | 6.3375e-09 | 4.8593e-09 | 2.5372e-10 | 6.8114e-10 | 2.846e-10 | 1.4896e-11 | 335797.031
425820.656 | 3.9127e-09 | 4.6666e-09 | 1.3792e-10 | 6.3566e-09 | 4.8514e-09 | 2.5123e-10 | 6.8306e-10 | 2.8534e-10 | 1.4778e-11 | 335809.187
425832.844 | 3.9155e-09 | 4.6549e-09 | 1.3876e-10 | 6.3459e-09 | 4.8477e-09 | 2.5586e-10 | 6.8222e-10 | 2.8677e-10 | 1.4822e-11 | 335821.375
425845 | 3.9415e-09 | 4.6517e-09 | 1.3949e-10 | 6.3766e-09 | 4.8244e-09 | 2.5467e-10 | 6.839e-10 | 2.857e-10 | 1.4945e-11 | 335833.531
425857.156 | 3.9194e-09 | 4.7036e-09 | 1.3875e-10 | 6.3782e-09 | 4.8443e-09 | 2.5535e-10 | 6.788e-10 | 2.85e-10 | 1.4875e-11 | 335845.687
425869.344 | 3.9308e-09 | 4.6475e-09 | 1.3939e-10 | 6.4006e-09 | 4.8725e-09 | 2.5381e-10 | 6.8014e-10 | 2.8263e-10 | 1.4882e-11 | 335857.875
425881.5 | 3.9112e-09 | 4.6835e-09 | 1.3992e-10 | 6.3177e-09 | 4.8349e-09 | 2.5154e-10 | 6.8151e-10 | 2.8925e-10 | 1.4768e-11 | 335870.031
425893.656 | 3.9426e-09 | 4.6447e-09 | 1.3859e-10 | 6.3605e-09 | 4.8788e-09 | 2.5312e-10 | 6.7475e-10 | 2.8905e-10 | 1.466e-11 | 335882.187
425905.844 | 3.9002e-09 | 4.6351e-09 | 1.3801e-10 | 6.3335e-09 | 4.8195e-09 | 2.5463e-10 | 6.9271e-10 | 2.8462e-10 | 1.4858e-11 | 335894.375
425918 | 3.9059e-09 | 4.6566e-09 | 1.3874e-10 | 6.3175e-09 | 4.8334e-09 | 2.5339e-10 | 6.9068e-10 | 2.8519e-10 | 1.4979e-11 | 335906.531
425930.156 | 3.9009e-09 | 4.6556e-09 | 1.394e-10 | 6.3539e-09 | 4.8753e-09 | 2.5514e-10 | 6.8312e-10 | 2.8597e-10 | 1.4868e-11 | 335918.687
425942.344 | 3.9144e-09 | 4.7108e-09 | 1.3949e-10 | 6.3109e-09 | 4.8149e-09 | 2.5227e-10 | 6.8521e-10 | 2.822e-10 | 1.5055e-11 | 335930.875
425954.5 | 3.852e-09 | 4.7028e-09 | 1.3785e-10 | 6.385e-09 | 4.8456e-09 | 2.5343e-10 | 6.8279e-10 | 2.8153e-10 | 1.4838e-11 | 335943.031
425966.656 | 3.9022e-09 | 4.712e-09 | 1.3731e-10 | 6.2931e-09 | 4.8539e-09 | 2.5194e-10 | 6.8272e-10 | 2.8591e-10 | 1.4869e-11 | 335955.187
425978.844 | 3.8589e-09 | 4.6447e-09 | 1.3872e-10 | 6.3689e-09 | 4.8232e-09 | 2.5284e-10 | 6.883e-10 | 2.887e-10 | 1.4905e-11 | 335967.375
425991 | 3.9375e-09 | 4.6989e-09 | 1.3936e-10 | 6.316e-09 | 4.8822e-09 | 2.5316e-10 | 6.8906e-10 | 2.8776e-10 | 1.4807e-11 | 335979.531
426003.156 | 3.93e-09 | 4.6872e-09 | 1.3938e-10 | 6.3217e-09 | 4.8621e-09 | 2.5214e-10 | 6.8331e-10 | 2.8571e-10 | 1.4728e-11 | 335991.687
426015.344 | 3.9359e-09 | 4.6559e-09 | 1.3579e-10 | 6.3843e-09 | 4.8554e-09 | 2.5381e-10 | 6.8745e-10 | 2.8374e-10 | 1.4858e-11 | 336003.875
426027.5 | 3.9467e-09 | 4.7221e-09 | 1.3742e-10 | 6.383e-09 | 4.8541e-09 | 2.5118e-10 | 6.802e-10 | 2.8568e-10 | 1.4613e-11 | 336016.031
426039.688 | 3.9075e-09 | 4.6637e-09 | 1.3817e-10 | 6.3368e-09 | 4.84e-09 | 2.5004e-10 | 6.8529e-10 | 2.87e-10 | 1.4832e-11 | 336028.219
426051.844 | 3.9089e-09 | 4.6216e-09 | 1.3785e-10 | 6.2786e-09 | 4.833e-09 | 2.5099e-10 | 6.8023e-10 | 2.845e-10 | 1.4773e-11 | 336040.375
426064 | 3.9161e-09 | 4.6217e-09 | 1.3741e-10 | 6.363e-09 | 4.849e-09 | 2.5134e-10 | 6.8255e-10 | 2.8312e-10 | 1.4841e-11 | 336052.531
426076.188 | 3.8897e-09 | 4.6613e-09 | 1.3847e-10 | 6.3182e-09 | 4.8584e-09 | 2.4936e-10 | 6.8913e-10 | 2.8525e-10 | 1.4853e-11 | 336064.719
426088.344 | 3.9475e-09 | 4.6721e-09 | 1.3855e-10 | 6.3601e-09 | 4.8734e-09 | 2.5029e-10 | 6.8026e-10 | 2.8287e-10 | 1.4817e-11 | 336076.875
426100.5 | 3.9667e-09 | 4.6158e-09 | 1.3779e-10 | 6.3699e-09 | 4.8189e-09 | 2.5349e-10 | 6.7541e-10 | 2.8215e-10 | 1.4976e-11 | 336089.031
426112.688 | 3.9128e-09 | 4.6869e-09 | 1.3643e-10 | 6.3233e-09 | 4.8703e-09 | 2.5167e-10 | 6.8699e-10 | 2.8543e-10 | 1.4924e-11 | 336101.219
426124.844 | 3.9259e-09 | 4.6548e-09 | 1.3835e-10 | 6.4175e-09 | 4.8265e-09 | 2.5248e-10 | 6.7569e-10 | 2.845e-10 | 1.4792e-11 | 336113.375
426137 | 3.8906e-09 | 4.6716e-09 | 1.3719e-10 | 6.2468e-09 | 4.7814e-09 | 2.5229e-10 | 6.8112e-10 | 2.8811e-10 | 1.4771e-11 | 336125.531
426149.188 | 3.932e-09 | 4.671e-09 | 1.3828e-10 | 6.3881e-09 | 4.834e-09 | 2.544e-10 | 6.7931e-10 | 2.8559e-10 | 1.4922e-11 | 336137.719
426161.344 | 3.9218e-09 | 4.6532e-09 | 1.3737e-10 | 6.3421e-09 | 4.8467e-09 | 2.5411e-10 | 6.7819e-10 | 2.827e-10 | 1.4913e-11 | 336149.875
426173.5 | 3.8914e-09 | 4.6183e-09 | 1.3831e-10 | 6.3765e-09 | 4.8494e-09 | 2.5037e-10 | 6.7446e-10 | 2.8633e-10 | 1.4599e-11 | 336162.031
426185.688 | 3.9481e-09 | 4.6414e-09 | 1.3705e-10 | 6.4023e-09 | 4.8478e-09 | 2.5272e-10 | 6.8032e-10 | 2.8399e-10 | 1.4914e-11 | 336174.219
426197.844 | 3.8893e-09 | 4.6203e-09 | 1.3769e-10 | 6.3094e-09 | 4.8144e-09 | 2.5377e-10 | 6.7147e-10 | 2.8347e-10 | 1.4681e-11 | 336186.375
426210 | 3.9357e-09 | 4.6019e-09 | 1.3907e-10 | 6.35e-09 | 4.8616e-09 | 2.5307e-10 | 6.7588e-10 | 2.864e-10 | 1.4695e-11 | 336198.531
426222.188 | 3.9789e-09 | 4.6329e-09 | 1.3757e-10 | 6.3624e-09 | 4.7805e-09 | 2.5348e-10 | 6.8335e-10 | 2.8726e-10 | 1.4623e-11 | 336210.719
426234.344 | 3.8987e-09 | 4.6441e-09 | 1.3649e-10 | 6.267e-09 | 4.8448e-09 | 2.5077e-10 | 6.8056e-10 | 2.8318e-10 | 1.4593e-11 | 336222.875
426246.5 | 3.8933e-09 | 4.6532e-09 | 1.3718e-10 | 6.3083e-09 | 4.8886e-09 | 2.52e-10 | 6.7547e-10 | 2.8441e-10 | 1.4706e-11 | 336235.031
426258.688 | 3.8826e-09 | 4.669e-09 | 1.3614e-10 | 6.3308e-09 | 4.8586e-09 | 2.5237e-10 | 6.8402e-10 | 2.8752e-10 | 1.4912e-11 | 336247.219
426270.844 | 3.8959e-09 | 4.661e-09 | 1.3831e-10 | 6.247e-09 | 4.8084e-09 | 2.5249e-10 | 6.814e-10 | 2.8023e-10 | 1.4849e-11 | 336259.375
426283 | 3.8953e-09 | 4.622e-09 | 1.3757e-10 | 6.4171e-09 | 4.8132e-09 | 2.5115e-10 | 6.86e-10 | 2.834e-10 | 1.4804e-11 | 336271.531
426295.188 | 3.9142e-09 | 4.6588e-09 | 1.3828e-10 | 6.3105e-09 | 4.8258e-09 | 2.5275e-10 | 6.8563e-10 | 2.8283e-10 | 1.5052e-11 | 336283.719
426307.344 | 3.9136e-09 | 4.6569e-09 | 1.3815e-10 | 6.3512e-09 | 4.8156e-09 | 2.5065e-10 | 6.8258e-10 | 2.8658e-10 | 1.4719e-11 | 336295.875
426319.5 | 3.9114e-09 | 4.6782e-09 | 1.3763e-10 | 6.3769e-09 | 4.8379e-09 | 2.5284e-10 | 6.8277e-10 | 2.8578e-10 | 1.4736e-11 | 336308.031
426331.688 | 3.9304e-09 | 4.635e-09 | 1.3682e-10 | 6.3403e-09 | 4.8468e-09 | 2.5168e-10 | 6.8247e-10 | 2.8571e-10 | 1.4525e-11 | 336320.219
426343.844 | 3.9209e-09 | 4.6334e-09 | 1.3649e-10 | 6.3383e-09 | 4.8926e-09 | 2.5598e-10 | 6.8464e-10 | 2.8408e-10 | 1.4646e-11 | 336332.375
426356 | 3.9314e-09 | 4.6788e-09 | 1.3593e-10 | 6.3361e-09 | 4.8719e-09 | 2.5193e-10 | 6.7595e-10 | 2.8399e-10 | 1.4807e-11 | 336344.531
426368.188 | 3.9214e-09 | 4.6631e-09 | 1.3757e-10 | 6.2886e-09 | 4.8164e-09 | 2.5359e-10 | 6.8713e-10 | 2.843e-10 | 1.4924e-11 | 336356.719
426380.344 | 3.9032e-09 | 4.6384e-09 | 1.3921e-10 | 6.3801e-09 | 4.9154e-09 | 2.5297e-10 | 6.8092e-10 | 2.8348e-10 | 1.4783e-11 | 336368.875
426392.5 | 3.9333e-09 | 4.6437e-09 | 1.3821e-10 | 6.4051e-09 | 4.8348e-09 | 2.5232e-10 | 6.8739e-10 | 2.8476e-10 | 1.488e-11 | 336381.031
426404.688 | 3.8987e-09 | 4.6933e-09 | 1.386e-10 | 6.3177e-09 | 4.8517e-09 | 2.5392e-10 | 6.7779e-10 | 2.8427e-10 | 1.4892e-11 | 336393.219
426416.844 | 3.8958e-09 | 4.6896e-09 | 1.3754e-10 | 6.3784e-09 | 4.8864e-09 | 2.5406e-10 | 6.8038e-10 | 2.828e-10 | 1.4722e-11 | 336405.375
426429.031 | 3.8951e-09 | 4.6262e-09 | 1.3741e-10 | 6.3876e-09 | 4.8105e-09 | 2.5248e-10 | 6.8398e-10 | 2.8641e-10 | 1.4821e-11 | 336417.562
426441.188 | 3.9357e-09 | 4.6363e-09 | 1.3814e-10 | 6.3005e-09 | 4.8522e-09 | 2.5286e-10 | 6.8111e-10 | 2.8505e-10 | 1.4841e-11 | 336429.719
426453.344 | 3.9321e-09 | 4.6767e-09 | 1.3695e-10 | 6.337e-09 | 4.7981e-09 | 2.5294e-10 | 6.7802e-10 | 2.8613e-10 | 1.4777e-11 | 336441.875
426465.531 | 3.9297e-09 | 4.7115e-09 | 1.3922e-10 | 6.2842e-09 | 4.828e-09 | 2.5316e-10 | 6.8591e-10 | 2.8604e-10 | 1.4733e-11 | 336454.062
426477.688 | 3.9178e-09 | 4.6469e-09 | 1.3697e-10 | 6.3594e-09 | 4.7781e-09 | 2.5352e-10 | 6.888e-10 | 2.8282e-10 | 1.4832e-11 | 336466.219
426489.844 | 3.9215e-09 | 4.6482e-09 | 1.3706e-10 | 6.3403e-09 | 4.861e-09 | 2.5437e-10 | 6.8604e-10 | 2.8617e-10 | 1.4843e-11 | 336478.375
426502.031 | 3.8944e-09 | 4.6638e-09 | 1.3737e-10 | 6.2931e-09 | 4.7667e-09 | 2.5281e-10 | 6.7783e-10 | 2.8448e-10 | 1.4911e-11 | 336490.562
426514.188 | 3.88e-09 | 4.6349e-09 | 1.3605e-10 | 6.3627e-09 | 4.8932e-09 | 2.5201e-10 | 6.8449e-10 | 2.8683e-10 | 1.472e-11 | 336502.719
426526.344 | 3.9004e-09 | 4.6798e-09 | 1.3838e-10 | 6.3167e-09 | 4.8263e-09 | 2.5155e-10 | 6.7991e-10 | 2.8281e-10 | 1.4869e-11 | 336514.875
426538.531 | 3.8735e-09 | 4.6315e-09 | 1.3738e-10 | 6.3504e-09 | 4.818e-09 | 2.5308e-10 | 6.8068e-10 | 2.8463e-10 | 1.4824e-11 | 336527.062
426550.688 | 3.9189e-09 | 4.6705e-09 | 1.377e-10 | 6.4378e-09 | 4.8727e-09 | 2.4935e-10 | 6.8261e-10 | 2.8343e-10 | 1.4722e-11 | 336539.219
426562.844 | 3.9407e-09 | 4.6454e-09 | 1.3722e-10 | 6.3175e-09 | 4.8408e-09 | 2.5287e-10 | 6.7945e-10 | 2.8326e-10 | 1.4583e-11 | 336551.375
426575.031 | 3.9038e-09 | 4.6422e-09 | 1.3724e-10 | 6.2994e-09 | 4.8542e-09 | 2.5159e-10 | 6.8138e-10 | 2.8399e-10 | 1.4772e-11 | 336563.562
426587.188 | 3.9602e-09 | 4.6497e-09 | 1.3682e-10 | 6.3629e-09 | 4.8764e-09 | 2.5157e-10 | 6.8355e-10 | 2.8577e-10 | 1.4907e-11 | 336575.719
426599.344 | 3.9367e-09 | 4.6018e-09 | 1.3536e-10 | 6.29e-09 | 4.7788e-09 | 2.5283e-10 | 6.8786e-10 | 2.8573e-10 | 1.473e-11 | 336587.875
426611.531 | 3.9049e-09 | 4.6121e-09 | 1.3629e-10 | 6.3126e-09 | 4.8097e-09 | 2.5164e-10 | 6.7758e-10 | 2.8104e-10 | 1.4935e-11 | 336600.062
426623.688 | 3.9757e-09 | 4.6549e-09 | 1.3817e-10 | 6.3702e-09 | 4.8553e-09 | 2.5235e-10 | 6.8081e-10 | 2.8654e-10 | 1.4863e-11 | 336612.219
426635.844 | 3.924e-09 | 4.6772e-09 | 1.3893e-10 | 6.3513e-09 | 4.8387e-09 | 2.5293e-10 | 6.7524e-10 | 2.8269e-10 | 1.4587e-11 | 336624.375
426648.031 | 3.8767e-09 | 4.6767e-09 | 1.3821e-10 | 6.3354e-09 | 4.7828e-09 | 2.4971e-10 | 6.7886e-10 | 2.8212e-10 | 1.4634e-11 | 336636.562
426660.188 | 3.8694e-09 | 4.6548e-09 | 1.3784e-10 | 6.2505e-09 | 4.784e-09 | 2.5276e-10 | 6.862e-10 | 2.8348e-10 | 1.4821e-11 | 336648.719
426672.344 | 3.9222e-09 | 4.6546e-09 | 1.3961e-10 | 6.4548e-09 | 4.8339e-09 | 2.5271e-10 | 6.8417e-10 | 2.8487e-10 | 1.4779e-11 | 336660.875
426684.531 | 3.8946e-09 | 4.6683e-09 | 1.3826e-10 | 6.2969e-09 | 4.8677e-09 | 2.5403e-10 | 6.8518e-10 | 2.8717e-10 | 1.4782e-11 | 336673.062
426696.688 | 3.89e-09 | 4.6703e-09 | 1.3569e-10 | 6.3097e-09 | 4.7725e-09 | 2.4955e-10 | 6.7823e-10 | 2.8413e-10 | 1.4798e-11 | 336685.219
426708.844 | 3.9199e-09 | 4.6457e-09 | 1.365e-10 | 6.2951e-09 | 4.7993e-09 | 2.4822e-10 | 6.8515e-10 | 2.8659e-10 | 1.4822e-11 | 336697.375
426721.031 | 3.8944e-09 | 4.6695e-09 | 1.3978e-10 | 6.3439e-09 | 4.8764e-09 | 2.5137e-10 | 6.7763e-10 | 2.865e-10 | 1.4612e-11 | 336709.562
426733.188 | 3.8907e-09 | 4.6021e-09 | 1.3629e-10 | 6.3485e-09 | 4.835e-09 | 2.5298e-10 | 6.8778e-10 | 2.8899e-10 | 1.4732e-11 | 336721.719
426745.344 | 3.916e-09 | 4.5764e-09 | 1.3887e-10 | 6.376e-09 | 4.8291e-09 | 2.5118e-10 | 6.8251e-10 | 2.8597e-10 | 1.4836e-11 | 336733.875
426757.531 | 3.9024e-09 | 4.6453e-09 | 1.3761e-10 | 6.404e-09 | 4.8461e-09 | 2.5152e-10 | 6.7873e-10 | 2.8439e-10 | 1.4702e-11 | 336746.062
426769.688 | 3.9033e-09 | 4.6418e-09 | 1.3648e-10 | 6.3423e-09 | 4.8439e-09 | 2.5209e-10 | 6.8626e-10 | 2.8504e-10 | 1.465e-11 | 336758.219
426781.844 | 3.8752e-09 | 4.6062e-09 | 1.3754e-10 | 6.3436e-09 | 4.803e-09 | 2.5359e-10 | 6.7886e-10 | 2.8787e-10 | 1.4848e-11 | 336770.375
426794.031 | 3.8769e-09 | 4.606e-09 | 1.3806e-10 | 6.307e-09 | 4.8101e-09 | 2.5e-10 | 6.709e-10 | 2.8026e-10 | 1.4669e-11 | 336782.562
426806.188 | 3.9491e-09 | 4.5883e-09 | 1.3628e-10 | 6.3183e-09 | 4.7869e-09 | 2.5321e-10 | 6.7877e-10 | 2.8488e-10 | 1.4689e-11 | 336794.719
426818.375 | 3.895e-09 | 4.595e-09 | 1.374e-10 | 6.2693e-09 | 4.829e-09 | 2.5067e-10 | 6.8614e-10 | 2.8375e-10 | 1.48e-11 | 336806.906
426830.531 | 3.9229e-09 | 4.565e-09 | 1.3681e-10 | 6.376e-09 | 4.7283e-09 | 2.4798e-10 | 6.8325e-10 | 2.8234e-10 | 1.4764e-11 | 336819.062
426842.688 | 3.9165e-09 | 4.5867e-09 | 1.3591e-10 | 6.3082e-09 | 4.8063e-09 | 2.5012e-10 | 6.725e-10 | 2.8363e-10 | 1.4618e-11 | 336831.219
426854.875 | 3.8756e-09 | 4.6208e-09 | 1.3829e-10 | 6.3889e-09 | 4.8236e-09 | 2.5314e-10 | 6.7005e-10 | 2.8199e-10 | 1.4511e-11 | 336843.406
426867.031 | 3.8555e-09 | 4.5859e-09 | 1.3669e-10 | 6.2728e-09 | 4.8107e-09 | 2.486e-10 | 6.7701e-10 | 2.8532e-10 | 1.464e-11 | 336855.562
426879.188 | 3.8975e-09 | 4.6135e-09 | 1.3524e-10 | 6.3342e-09 | 4.839e-09 | 2.5003e-10 | 6.7456e-10 | 2.8379e-10 | 1.4534e-11 | 336867.719
426891.375 | 3.8872e-09 | 4.6345e-09 | 1.3797e-10 | 6.3483e-09 | 4.7825e-09 | 2.5226e-10 | 6.8306e-10 | 2.8538e-10 | 1.4693e-11 | 336879.906
426903.531 | 3.8871e-09 | 4.6306e-09 | 1.3686e-10 | 6.2663e-09 | 4.8134e-09 | 2.4807e-10 | 6.8491e-10 | 2.835e-10 | 1.4674e-11 | 336892.062
426915.688 | 3.8668e-09 | 4.6109e-09 | 1.365e-10 | 6.2989e-09 | 4.8395e-09 | 2.4877e-10 | 6.7638e-10 | 2.8391e-10 | 1.4651e-11 | 336904.219
426927.875 | 3.8662e-09 | 4.605e-09 | 1.3742e-10 | 6.2927e-09 | 4.8524e-09 | 2.5244e-10 | 6.7758e-10 | 2.8427e-10 | 1.4679e-11 | 336916.406
426940.031 | 3.8649e-09 | 4.6171e-09 | 1.3706e-10 | 6.2572e-09 | 4.7774e-09 | 2.4728e-10 | 6.7649e-10 | 2.8379e-10 | 1.4706e-11 | 336928.562
426952.188 | 3.8686e-09 | 4.6021e-09 | 1.3753e-10 | 6.3163e-09 | 4.8211e-09 | 2.503e-10 | 6.933e-10 | 2.8324e-10 | 1.4775e-11 | 336940.719
426964.375 | 3.898e-09 | 4.6006e-09 | 1.369e-10 | 6.2653e-09 | 4.7526e-09 | 2.4907e-10 | 6.74e-10 | 2.8371e-10 | 1.4813e-11 | 336952.906
426976.531 | 3.8481e-09 | 4.6106e-09 | 1.3694e-10 | 6.3193e-09 | 4.7531e-09 | 2.5136e-10 | 6.8882e-10 | 2.8189e-10 | 1.4684e-11 | 336965.062
426988.688 | 3.9226e-09 | 4.6187e-09 | 1.3778e-10 | 6.3273e-09 | 4.8212e-09 | 2.5064e-10 | 6.8212e-10 | 2.8409e-10 | 1.4691e-11 | 336977.219
427000.875 | 3.8839e-09 | 4.6001e-09 | 1.3825e-10 | 6.3237e-09 | 4.8403e-09 | 2.4896e-10 | 6.8015e-10 | 2.8311e-10 | 1.4664e-11 | 336989.406
427013.031 | 3.908e-09 | 4.6444e-09 | 1.3759e-10 | 6.3344e-09 | 4.8278e-09 | 2.4945e-10 | 6.8026e-10 | 2.868e-10 | 1.4616e-11 | 337001.562
427025.188 | 3.9122e-09 | 4.6086e-09 | 1.3832e-10 | 6.3881e-09 | 4.8626e-09 | 2.513e-10 | 6.8213e-10 | 2.8584e-10 | 1.479e-11 | 337013.719
427037.375 | 3.882e-09 | 4.6415e-09 | 1.3596e-10 | 6.3223e-09 | 4.8893e-09 | 2.5104e-10 | 6.7969e-10 | 2.8217e-10 | 1.484e-11 | 337025.906
427049.531 | 3.9167e-09 | 4.6416e-09 | 1.3813e-10 | 6.2352e-09 | 4.795e-09 | 2.5156e-10 | 6.7841e-10 | 2.8637e-10 | 1.4658e-11 | 337038.062
427061.688 | 3.8842e-09 | 4.5502e-09 | 1.3842e-10 | 6.2966e-09 | 4.8737e-09 | 2.5285e-10 | 6.8579e-10 | 2.8278e-10 | 1.4926e-11 | 337050.219
427073.875 | 3.884e-09 | 4.614e-09 | 1.3693e-10 | 6.2855e-09 | 4.8284e-09 | 2.4968e-10 | 6.7355e-10 | 2.8619e-10 | 1.4848e-11 | 337062.406
427086.031 | 3.8889e-09 | 4.6352e-09 | 1.3612e-10 | 6.3483e-09 | 4.816e-09 | 2.5232e-10 | 6.849e-10 | 2.8059e-10 | 1.4798e-11 | 337074.562
427098.188 | 3.9009e-09 | 4.6121e-09 | 1.3719e-10 | 6.2806e-09 | 4.8253e-09 | 2.5079e-10 | 6.8461e-10 | 2.8863e-10 | 1.4771e-11 | 337086.719
427110.375 | 3.8747e-09 | 4.5601e-09 | 1.3767e-10 | 6.4077e-09 | 4.7925e-09 | 2.4851e-10 | 6.7591e-10 | 2.8173e-10 | 1.4602e-11 | 337098.906
427122.531 | 3.8866e-09 | 4.602e-09 | 1.3619e-10 | 6.3414e-09 | 4.8112e-09 | 2.5051e-10 | 6.7633e-10 | 2.8231e-10 | 1.4612e-11 | 337111.062
427134.688 | 3.8617e-09 | 4.6185e-09 | 1.354e-10 | 6.252e-09 | 4.7354e-09 | 2.4951e-10 | 6.6992e-10 | 2.8394e-10 | 1.4651e-11 | 337123.219
427146.875 | 3.8874e-09 | 4.5292e-09 | 1.3695e-10 | 6.2299e-09 | 4.771e-09 | 2.5009e-10 | 6.7676e-10 | 2.8108e-10 | 1.4593e-11 | 337135.406
427159.031 | 3.9004e-09 | 4.5671e-09 | 1.3679e-10 | 6.3973e-09 | 4.7372e-09 | 2.4977e-10 | 6.7362e-10 | 2.8379e-10 | 1.4485e-11 | 337147.562
427171.188 | 3.8877e-09 | 4.6264e-09 | 1.3811e-10 | 6.2758e-09 | 4.8227e-09 | 2.4951e-10 | 6.7283e-10 | 2.7954e-10 | 1.4738e-11 | 337159.719
427183.375 | 3.855e-09 | 4.5711e-09 | 1.3767e-10 | 6.2295e-09 | 4.778e-09 | 2.4966e-10 | 6.7565e-10 | 2.8213e-10 | 1.4667e-11 | 337171.906
427195.531 | 3.8477e-09 | 4.5961e-09 | 1.3635e-10 | 6.2381e-09 | 4.7981e-09 | 2.4892e-10 | 6.7282e-10 | 2.86e-10 | 1.4796e-11 | 337184.062
427207.719 | 3.8575e-09 | 4.5825e-09 | 1.3707e-10 | 6.283e-09 | 4.7768e-09 | 2.5053e-10 | 6.7915e-10 | 2.8459e-10 | 1.468e-11 | 337196.25
427219.875 | 3.8651e-09 | 4.6036e-09 | 1.3583e-10 | 6.285e-09 | 4.7978e-09 | 2.4892e-10 | 6.8208e-10 | 2.8317e-10 | 1.4767e-11 | 337208.406
427232.031 | 3.9146e-09 | 4.5758e-09 | 1.3662e-10 | 6.2199e-09 | 4.7679e-09 | 2.486e-10 | 6.7573e-10 | 2.835e-10 | 1.4787e-11 | 337220.562
427244.219 | 3.9176e-09 | 4.6101e-09 | 1.3582e-10 | 6.2148e-09 | 4.8201e-09 | 2.4904e-10 | 6.7699e-10 | 2.8294e-10 | 1.4701e-11 | 337232.75
427256.375 | 3.862e-09 | 4.6022e-09 | 1.3678e-10 | 6.2341e-09 | 4.7744e-09 | 2.4975e-10 | 6.7859e-10 | 2.8051e-10 | 1.4443e-11 | 337244.906
427268.531 | 3.9338e-09 | 4.6274e-09 | 1.3687e-10 | 6.2113e-09 | 4.7949e-09 | 2.4883e-10 | 6.6847e-10 | 2.7965e-10 | 1.4752e-11 | 337257.062
427280.719 | 3.9114e-09 | 4.5955e-09 | 1.362e-10 | 6.248e-09 | 4.831e-09 | 2.4883e-10 | 6.6951e-10 | 2.8062e-10 | 1.4718e-11 | 337269.25
427292.875 | 3.9035e-09 | 4.6309e-09 | 1.353e-10 | 6.1256e-09 | 4.808e-09 | 2.5071e-10 | 6.6573e-10 | 2.8135e-10 | 1.4791e-11 | 337281.406
427305.031 | 3.8448e-09 | 4.6131e-09 | 1.3656e-10 | 6.2534e-09 | 4.7968e-09 | 2.4814e-10 | 6.6331e-10 | 2.8401e-10 | 1.4477e-11 | 337293.562
427317.219 | 3.8821e-09 | 4.6388e-09 | 1.3639e-10 | 6.2357e-09 | 4.7869e-09 | 2.51e-10 | 6.7774e-10 | 2.8059e-10 | 1.4571e-11 | 337305.75
427329.375 | 3.8492e-09 | 4.6068e-09 | 1.364e-10 | 6.178e-09 | 4.7812e-09 | 2.5018e-10 | 6.6782e-10 | 2.8286e-10 | 1.4685e-11 | 337317.906
427341.531 | 3.8834e-09 | 4.6165e-09 | 1.3575e-10 | 6.1635e-09 | 4.8184e-09 | 2.4855e-10 | 6.7212e-10 | 2.814e-10 | 1.4648e-11 | 337330.062
427353.719 | 3.8641e-09 | 4.5702e-09 | 1.3541e-10 | 6.2397e-09 | 4.7726e-09 | 2.4754e-10 | 6.7914e-10 | 2.8067e-10 | 1.4743e-11 | 337342.25
427365.875 | 3.879e-09 | 4.6242e-09 | 1.3598e-10 | 6.2298e-09 | 4.8003e-09 | 2.5171e-10 | 6.8019e-10 | 2.7785e-10 | 1.4464e-11 | 337354.406
427378.031 | 3.8859e-09 | 4.6258e-09 | 1.3622e-10 | 6.209e-09 | 4.8039e-09 | 2.5046e-10 | 6.7299e-10 | 2.8131e-10 | 1.4657e-11 | 337366.562
427390.219 | 3.8532e-09 | 4.6199e-09 | 1.358e-10 | 6.2227e-09 | 4.7342e-09 | 2.4912e-10 | 6.6942e-10 | 2.7885e-10 | 1.4554e-11 | 337378.75
427402.375 | 3.8503e-09 | 4.6328e-09 | 1.3558e-10 | 6.2025e-09 | 4.7935e-09 | 2.4844e-10 | 6.7578e-10 | 2.8101e-10 | 1.4659e-11 | 337390.906
427414.531 | 3.9092e-09 | 4.6451e-09 | 1.3789e-10 | 6.1653e-09 | 4.7948e-09 | 2.5025e-10 | 6.7286e-10 | 2.8003e-10 | 1.4604e-11 | 337403.062
427426.719 | 3.8552e-09 | 4.6349e-09 | 1.35e-10 | 6.1429e-09 | 4.8105e-09 | 2.484e-10 | 6.685e-10 | 2.7904e-10 | 1.4576e-11 | 337415.25
427438.875 | 3.9201e-09 | 4.5621e-09 | 1.3567e-10 | 6.2451e-09 | 4.7914e-09 | 2.5187e-10 | 6.6606e-10 | 2.8119e-10 | 1.4621e-11 | 337427.406
427451.031 | 3.8834e-09 | 4.6387e-09 | 1.3577e-10 | 6.2267e-09 | 4.8657e-09 | 2.495e-10 | 6.7694e-10 | 2.8133e-10 | 1.4621e-11 | 337439.562
427463.219 | 3.9131e-09 | 4.6219e-09 | 1.3634e-10 | 6.1812e-09 | 4.8598e-09 | 2.5133e-10 | 6.6316e-10 | 2.8158e-10 | 1.4708e-11 | 337451.75
427475.375 | 3.8806e-09 | 4.6146e-09 | 1.3701e-10 | 6.2234e-09 | 4.7479e-09 | 2.4942e-10 | 6.6397e-10 | 2.7877e-10 | 1.4748e-11 | 337463.906
427487.531 | 3.9487e-09 | 4.6417e-09 | 1.3482e-10 | 6.2685e-09 | 4.8228e-09 | 2.5195e-10 | 6.7541e-10 | 2.8184e-10 | 1.4768e-11 | 337476.062
427499.719 | 3.9075e-09 | 4.5932e-09 | 1.3591e-10 | 6.1934e-09 | 4.8212e-09 | 2.5035e-10 | 6.6858e-10 | 2.8329e-10 | 1.4755e-11 | 337488.25
427511.875 | 3.8858e-09 | 4.6738e-09 | 1.3734e-10 | 6.1845e-09 | 4.8053e-09 | 2.5206e-10 | 6.6768e-10 | 2.7721e-10 | 1.4744e-11 | 337500.406
427524.031 | 3.886e-09 | 4.6762e-09 | 1.3525e-10 | 6.2168e-09 | 4.7676e-09 | 2.5184e-10 | 6.6735e-10 | 2.811e-10 | 1.4624e-11 | 337512.562
427536.219 | 3.8847e-09 | 4.6006e-09 | 1.3722e-10 | 6.3249e-09 | 4.7639e-09 | 2.5207e-10 | 6.7688e-10 | 2.7906e-10 | 1.4553e-11 | 337524.75
427548.375 | 3.8913e-09 | 4.5711e-09 | 1.3486e-10 | 6.2027e-09 | 4.7911e-09 | 2.5051e-10 | 6.728e-10 | 2.7876e-10 | 1.4882e-11 | 337536.906
427560.563 | 3.917e-09 | 4.6039e-09 | 1.3542e-10 | 6.2477e-09 | 4.7805e-09 | 2.5152e-10 | 6.6523e-10 | 2.8217e-10 | 1.4684e-11 | 337549.094
427572.719 | 3.8579e-09 | 4.6368e-09 | 1.3556e-10 | 6.1417e-09 | 4.7751e-09 | 2.5004e-10 | 6.758e-10 | 2.7938e-10 | 1.4625e-11 | 337561.25
427584.875 | 3.873e-09 | 4.6077e-09 | 1.3645e-10 | 6.2613e-09 | 4.8377e-09 | 2.5373e-10 | 6.6367e-10 | 2.7846e-10 | 1.4688e-11 | 337573.406
427597.063 | 3.8811e-09 | 4.601e-09 | 1.3557e-10 | 6.169e-09 | 4.7814e-09 | 2.5238e-10 | 6.7185e-10 | 2.8405e-10 | 1.4748e-11 | 337585.594
427609.219 | 3.8974e-09 | 4.5799e-09 | 1.3626e-10 | 6.1285e-09 | 4.8331e-09 | 2.515e-10 | 6.6894e-10 | 2.8157e-10 | 1.4487e-11 | 337597.75
427621.375 | 3.8492e-09 | 4.6539e-09 | 1.3482e-10 | 6.2103e-09 | 4.7432e-09 | 2.5218e-10 | 6.8394e-10 | 2.8147e-10 | 1.4861e-11 | 337609.906
427633.563 | 3.8411e-09 | 4.6108e-09 | 1.367e-10 | 6.2841e-09 | 4.8122e-09 | 2.497e-10 | 6.7166e-10 | 2.7867e-10 | 1.4613e-11 | 337622.094
427645.719 | 3.8927e-09 | 4.6515e-09 | 1.3667e-10 | 6.1999e-09 | 4.7908e-09 | 2.5256e-10 | 6.6739e-10 | 2.8021e-10 | 1.4756e-11 | 337634.25
427657.875 | 3.8612e-09 | 4.6288e-09 | 1.3679e-10 | 6.1651e-09 | 4.7806e-09 | 2.4924e-10 | 6.6089e-10 | 2.7755e-10 | 1.4663e-11 | 337646.406
427670.063 | 3.86e-09 | 4.6416e-09 | 1.3618e-10 | 6.1409e-09 | 4.797e-09 | 2.5003e-10 | 6.6893e-10 | 2.7871e-10 | 1.4519e-11 | 337658.594
427682.219 | 3.8495e-09 | 4.5943e-09 | 1.341e-10 | 6.1968e-09 | 4.7786e-09 | 2.4736e-10 | 6.6213e-10 | 2.7846e-10 | 1.4609e-11 | 337670.75
427694.375 | 3.881e-09 | 4.633e-09 | 1.3529e-10 | 6.2392e-09 | 4.8186e-09 | 2.5295e-10 | 6.7082e-10 | 2.7765e-10 | 1.4567e-11 | 337682.906
427706.563 | 3.8941e-09 | 4.6267e-09 | 1.3534e-10 | 6.1776e-09 | 4.8108e-09 | 2.5118e-10 | 6.6759e-10 | 2.8131e-10 | 1.4787e-11 | 337695.094
427718.719 | 3.9376e-09 | 4.5941e-09 | 1.3662e-10 | 6.1754e-09 | 4.8339e-09 | 2.4964e-10 | 6.6614e-10 | 2.783e-10 | 1.4811e-11 | 337707.25
427730.875 | 3.9116e-09 | 4.5922e-09 | 1.3516e-10 | 6.1864e-09 | 4.7989e-09 | 2.5224e-10 | 6.6518e-10 | 2.7587e-10 | 1.4566e-11 | 337719.406
427743.063 | 3.8816e-09 | 4.6228e-09 | 1.3658e-10 | 6.2076e-09 | 4.8114e-09 | 2.5173e-10 | 6.6799e-10 | 2.8092e-10 | 1.4847e-11 | 337731.594
427755.219 | 3.8919e-09 | 4.5808e-09 | 1.3405e-10 | 6.1961e-09 | 4.8306e-09 | 2.5253e-10 | 6.6788e-10 | 2.8087e-10 | 1.4513e-11 | 337743.75
427767.375 | 3.8936e-09 | 4.6158e-09 | 1.3614e-10 | 6.2227e-09 | 4.813e-09 | 2.5025e-10 | 6.6906e-10 | 2.7659e-10 | 1.4638e-11 | 337755.906
427779.563 | 3.8695e-09 | 4.6125e-09 | 1.3671e-10 | 6.2284e-09 | 4.7796e-09 | 2.4862e-10 | 6.7324e-10 | 2.7889e-10 | 1.4601e-11 | 337768.094
427791.719 | 3.8813e-09 | 4.6207e-09 | 1.3443e-10 | 6.2327e-09 | 4.8122e-09 | 2.5069e-10 | 6.622e-10 | 2.7953e-10 | 1.4594e-11 | 337780.25
427803.875 | 3.8887e-09 | 4.5973e-09 | 1.3512e-10 | 6.2505e-09 | 4.7963e-09 | 2.492e-10 | 6.6121e-10 | 2.79e-10 | 1.4708e-11 | 337792.406
427816.063 | 3.9071e-09 | 4.6003e-09 | 1.3416e-10 | 6.1862e-09 | 4.8202e-09 | 2.4999e-10 | 6.6561e-10 | 2.7904e-10 | 1.4425e-11 | 337804.594
427828.219 | 3.8809e-09 | 4.6529e-09 | 1.3656e-10 | 6.123e-09 | 4.804e-09 | 2.5115e-10 | 6.6575e-10 | 2.7944e-10 | 1.4552e-11 | 337816.75
427840.375 | 3.8762e-09 | 4.5939e-09 | 1.3554e-10 | 6.1401e-09 | 4.8213e-09 | 2.4828e-10 | 6.6708e-10 | 2.7716e-10 | 1.464e-11 | 337828.906
427852.563 | 3.8797e-09 | 4.616e-09 | 1.3292e-10 | 6.1979e-09 | 4.7647e-09 | 2.4972e-10 | 6.649e-10 | 2.7941e-10 | 1.4726e-11 | 337841.094
427864.719 | 3.9065e-09 | 4.6025e-09 | 1.3472e-10 | 6.2088e-09 | 4.7827e-09 | 2.4954e-10 | 6.6062e-10 | 2.8028e-10 | 1.4734e-11 | 337853.25
427876.875 | 3.8975e-09 | 4.606e-09 | 1.3545e-10 | 6.2482e-09 | 4.774e-09 | 2.5034e-10 | 6.6533e-10 | 2.7827e-10 | 1.4599e-11 | 337865.406
427889.063 | 3.912e-09 | 4.6323e-09 | 1.3576e-10 | 6.1962e-09 | 4.833e-09 | 2.5012e-10 | 6.681e-10 | 2.789e-10 | 1.4453e-11 | 337877.594
427901.219 | 3.8521e-09 | 4.5935e-09 | 1.3508e-10 | 6.171e-09 | 4.7917e-09 | 2.4806e-10 | 6.6663e-10 | 2.773e-10 | 1.4566e-11 | 337889.75
427913.375 | 3.8403e-09 | 4.6e-09 | 1.33e-10 | 6.1464e-09 | 4.7592e-09 | 2.5139e-10 | 6.5956e-10 | 2.7516e-10 | 1.4816e-11 | 337901.906
427925.563 | 3.8906e-09 | 4.5867e-09 | 1.347e-10 | 6.194e-09 | 4.7566e-09 | 2.4749e-10 | 6.6278e-10 | 2.7643e-10 | 1.4402e-11 | 337914.094
427937.719 | 3.8068e-09 | 4.5884e-09 | 1.34e-10 | 6.2142e-09 | 4.7726e-09 | 2.4752e-10 | 6.6497e-10 | 2.7837e-10 | 1.478e-11 | 337926.25
427949.906 | 3.8728e-09 | 4.5576e-09 | 1.3446e-10 | 6.1697e-09 | 4.7801e-09 | 2.4798e-10 | 6.6821e-10 | 2.7893e-10 | 1.4579e-11 | 337938.437
427962.063 | 3.8779e-09 | 4.6012e-09 | 1.3378e-10 | 6.142e-09 | 4.8157e-09 | 2.4971e-10 | 6.6466e-10 | 2.755e-10 | 1.4755e-11 | 337950.594
427974.219 | 3.9089e-09 | 4.6612e-09 | 1.3434e-10 | 6.2239e-09 | 4.7806e-09 | 2.473e-10 | 6.6735e-10 | 2.7595e-10 | 1.4659e-11 | 337962.75
427986.406 | 3.8633e-09 | 4.6594e-09 | 1.3516e-10 | 6.162e-09 | 4.7827e-09 | 2.4584e-10 | 6.6364e-10 | 2.7784e-10 | 1.4564e-11 | 337974.937
427998.563 | 3.8642e-09 | 4.5791e-09 | 1.3492e-10 | 6.1712e-09 | 4.7776e-09 | 2.5123e-10 | 6.6379e-10 | 2.7755e-10 | 1.4634e-11 | 337987.094
428010.719 | 3.9073e-09 | 4.5538e-09 | 1.3366e-10 | 6.1359e-09 | 4.7276e-09 | 2.4733e-10 | 6.6929e-10 | 2.7503e-10 | 1.4534e-11 | 337999.25
428022.906 | 3.8279e-09 | 4.5983e-09 | 1.3429e-10 | 6.1748e-09 | 4.8195e-09 | 2.5071e-10 | 6.6488e-10 | 2.7811e-10 | 1.4732e-11 | 338011.437
428035.063 | 3.9284e-09 | 4.6046e-09 | 1.3456e-10 | 6.2152e-09 | 4.7508e-09 | 2.4774e-10 | 6.5872e-10 | 2.7554e-10 | 1.4453e-11 | 338023.594
428047.219 | 3.8892e-09 | 4.591e-09 | 1.3458e-10 | 6.1797e-09 | 4.7534e-09 | 2.4857e-10 | 6.6144e-10 | 2.7814e-10 | 1.4743e-11 | 338035.75
428059.406 | 3.8947e-09 | 4.6321e-09 | 1.3419e-10 | 6.1404e-09 | 4.8215e-09 | 2.4709e-10 | 6.5905e-10 | 2.7903e-10 | 1.4581e-11 | 338047.937
428071.563 | 3.8862e-09 | 4.571e-09 | 1.3306e-10 | 6.1092e-09 | 4.7464e-09 | 2.507e-10 | 6.6473e-10 | 2.7578e-10 | 1.4574e-11 | 338060.094
428083.719 | 3.8558e-09 | 4.5911e-09 | 1.3488e-10 | 6.1869e-09 | 4.7179e-09 | 2.4789e-10 | 6.6432e-10 | 2.7724e-10 | 1.4844e-11 | 338072.25
428095.906 | 3.8637e-09 | 4.625e-09 | 1.3452e-10 | 6.2128e-09 | 4.788e-09 | 2.4648e-10 | 6.7121e-10 | 2.7681e-10 | 1.4547e-11 | 338084.437
428108.063 | 3.8908e-09 | 4.5985e-09 | 1.3504e-10 | 6.182e-09 | 4.7725e-09 | 2.5029e-10 | 6.6794e-10 | 2.7641e-10 | 1.4626e-11 | 338096.594
428120.219 | 3.8507e-09 | 4.5439e-09 | 1.3465e-10 | 6.1073e-09 | 4.7701e-09 | 2.4664e-10 | 6.6453e-10 | 2.7842e-10 | 1.4533e-11 | 338108.75
428132.406 | 3.8797e-09 | 4.6328e-09 | 1.3682e-10 | 6.2066e-09 | 4.8186e-09 | 2.4862e-10 | 6.7135e-10 | 2.758e-10 | 1.4614e-11 | 338120.937
428144.563 | 3.846e-09 | 4.5733e-09 | 1.3543e-10 | 6.1511e-09 | 4.8108e-09 | 2.5106e-10 | 6.5333e-10 | 2.745e-10 | 1.4543e-11 | 338133.094
428156.719 | 3.8987e-09 | 4.5957e-09 | 1.3418e-10 | 6.1661e-09 | 4.7781e-09 | 2.5044e-10 | 6.6436e-10 | 2.7786e-10 | 1.4436e-11 | 338145.25
428168.906 | 3.9255e-09 | 4.5592e-09 | 1.3469e-10 | 6.1015e-09 | 4.7506e-09 | 2.4632e-10 | 6.6185e-10 | 2.7394e-10 | 1.4523e-11 | 338157.437
428181.063 | 3.8567e-09 | 4.5851e-09 | 1.3358e-10 | 6.2249e-09 | 4.7613e-09 | 2.4555e-10 | 6.6482e-10 | 2.7784e-10 | 1.456e-11 | 338169.594
428193.219 | 3.8704e-09 | 4.5435e-09 | 1.3462e-10 | 6.1348e-09 | 4.7822e-09 | 2.4774e-10 | 6.7255e-10 | 2.7821e-10 | 1.4529e-11 | 338181.75
428205.406 | 3.8832e-09 | 4.5781e-09 | 1.353e-10 | 6.149e-09 | 4.7413e-09 | 2.4657e-10 | 6.6648e-10 | 2.809e-10 | 1.4483e-11 | 338193.937
428217.563 | 3.8748e-09 | 4.552e-09 | 1.3531e-10 | 6.1185e-09 | 4.787e-09 | 2.4726e-10 | 6.6608e-10 | 2.7579e-10 | 1.445e-11 | 338206.094
428229.719 | 3.9023e-09 | 4.5838e-09 | 1.3456e-10 | 6.1421e-09 | 4.8139e-09 | 2.4893e-10 | 6.6645e-10 | 2.7515e-10 | 1.4449e-11 | 338218.25
428241.906 | 3.8498e-09 | 4.5669e-09 | 1.329e-10 | 6.191e-09 | 4.759e-09 | 2.4745e-10 | 6.603e-10 | 2.7958e-10 | 1.4543e-11 | 338230.437
428254.063 | 3.8537e-09 | 4.6156e-09 | 1.3311e-10 | 6.1982e-09 | 4.8054e-09 | 2.4759e-10 | 6.686e-10 | 2.8228e-10 | 1.479e-11 | 338242.594
428266.219 | 3.8577e-09 | 4.6029e-09 | 1.336e-10 | 6.0859e-09 | 4.7502e-09 | 2.476e-10 | 6.6958e-10 | 2.7814e-10 | 1.4495e-11 | 338254.75
428278.406 | 3.8506e-09 | 4.6118e-09 | 1.3546e-10 | 6.1498e-09 | 4.7941e-09 | 2.4781e-10 | 6.6066e-10 | 2.7499e-10 | 1.4646e-11 | 338266.937
428290.563 | 3.8508e-09 | 4.6059e-09 | 1.3315e-10 | 6.179e-09 | 4.7533e-09 | 2.4545e-10 | 6.5893e-10 | 2.7593e-10 | 1.4464e-11 | 338279.094
428302.719 | 3.8819e-09 | 4.5678e-09 | 1.3412e-10 | 6.1449e-09 | 4.7986e-09 | 2.4691e-10 | 6.5788e-10 | 2.7584e-10 | 1.4597e-11 | 338291.25
428314.906 | 3.8746e-09 | 4.5964e-09 | 1.3325e-10 | 6.1648e-09 | 4.8008e-09 | 2.4734e-10 | 6.6535e-10 | 2.7439e-10 | 1.4405e-11 | 338303.437
428327.063 | 3.8351e-09 | 4.5693e-09 | 1.3337e-10 | 6.1189e-09 | 4.7729e-09 | 2.4712e-10 | 6.6367e-10 | 2.7574e-10 | 1.4619e-11 | 338315.594
428339.25 | 3.8895e-09 | 4.5804e-09 | 1.3396e-10 | 6.1153e-09 | 4.7624e-09 | 2.4572e-10 | 6.6232e-10 | 2.7619e-10 | 1.4528e-11 | 338327.781
428351.406 | 3.9289e-09 | 4.6096e-09 | 1.333e-10 | 6.0963e-09 | 4.7855e-09 | 2.4408e-10 | 6.6231e-10 | 2.8065e-10 | 1.4452e-11 | 338339.937
428363.563 | 3.8505e-09 | 4.6159e-09 | 1.3537e-10 | 6.1829e-09 | 4.8148e-09 | 2.4803e-10 | 6.6317e-10 | 2.7667e-10 | 1.4596e-11 | 338352.094
428375.75 | 3.8829e-09 | 4.6439e-09 | 1.3556e-10 | 6.2397e-09 | 4.7774e-09 | 2.4877e-10 | 6.6117e-10 | 2.7635e-10 | 1.4434e-11 | 338364.281
428387.906 | 3.9002e-09 | 4.6552e-09 | 1.3515e-10 | 6.1294e-09 | 4.7963e-09 | 2.538e-10 | 6.6852e-10 | 2.7936e-10 | 1.4331e-11 | 338376.437
428400.063 | 3.8769e-09 | 4.6602e-09 | 1.35e-10 | 6.1302e-09 | 4.7401e-09 | 2.4895e-10 | 6.6717e-10 | 2.7622e-10 | 1.4664e-11 | 338388.594
428412.25 | 3.8801e-09 | 4.6533e-09 | 1.3412e-10 | 6.2847e-09 | 4.8027e-09 | 2.4741e-10 | 6.6734e-10 | 2.7771e-10 | 1.4576e-11 | 338400.781
428424.406 | 3.9231e-09 | 4.6244e-09 | 1.3504e-10 | 6.2203e-09 | 4.7812e-09 | 2.485e-10 | 6.6274e-10 | 2.7567e-10 | 1.4493e-11 | 338412.937
428436.563 | 3.8932e-09 | 4.5968e-09 | 1.3432e-10 | 6.2154e-09 | 4.7579e-09 | 2.4694e-10 | 6.576e-10 | 2.77e-10 | 1.4633e-11 | 338425.094
428448.75 | 3.906e-09 | 4.5625e-09 | 1.3471e-10 | 6.1886e-09 | 4.7635e-09 | 2.4775e-10 | 6.6674e-10 | 2.8077e-10 | 1.4695e-11 | 338437.281
428460.906 | 3.871e-09 | 4.6479e-09 | 1.3321e-10 | 6.143e-09 | 4.7991e-09 | 2.4989e-10 | 6.63e-10 | 2.7766e-10 | 1.4472e-11 | 338449.437
428473.063 | 3.9126e-09 | 4.5788e-09 | 1.3585e-10 | 6.195e-09 | 4.7945e-09 | 2.4772e-10 | 6.6514e-10 | 2.792e-10 | 1.4493e-11 | 338461.594
428485.25 | 3.8681e-09 | 4.5955e-09 | 1.3525e-10 | 6.2526e-09 | 4.773e-09 | 2.478e-10 | 6.6678e-10 | 2.8056e-10 | 1.4512e-11 | 338473.781
428497.406 | 3.8827e-09 | 4.6221e-09 | 1.3531e-10 | 6.278e-09 | 4.8066e-09 | 2.4791e-10 | 6.6389e-10 | 2.8116e-10 | 1.4823e-11 | 338485.937
428509.563 | 3.9598e-09 | 4.6237e-09 | 1.3688e-10 | 6.2408e-09 | 4.8083e-09 | 2.4762e-10 | 6.6739e-10 | 2.7938e-10 | 1.4372e-11 | 338498.094
428521.75 | 3.9231e-09 | 4.6118e-09 | 1.3606e-10 | 6.2529e-09 | 4.7198e-09 | 2.4537e-10 | 6.6497e-10 | 2.7626e-10 | 1.4532e-11 | 338510.281
428533.906 | 3.8515e-09 | 4.6122e-09 | 1.3392e-10 | 6.187e-09 | 4.7701e-09 | 2.4824e-10 | 6.6921e-10 | 2.7798e-10 | 1.4701e-11 | 338522.437
428546.063 | 3.8361e-09 | 4.5571e-09 | 1.3448e-10 | 6.1753e-09 | 4.7768e-09 | 2.4377e-10 | 6.6925e-10 | 2.7727e-10 | 1.451e-11 | 338534.594
428558.25 | 3.8876e-09 | 4.5892e-09 | 1.3524e-10 | 6.2517e-09 | 4.7763e-09 | 2.4464e-10 | 6.6226e-10 | 2.7732e-10 | 1.4596e-11 | 338546.781
428570.406 | 3.8921e-09 | 4.6404e-09 | 1.3489e-10 | 6.1767e-09 | 4.816e-09 | 2.4967e-10 | 6.6638e-10 | 2.7739e-10 | 1.4813e-11 | 338558.937
428582.563 | 3.8854e-09 | 4.5668e-09 | 1.3339e-10 | 6.155e-09 | 4.7769e-09 | 2.4979e-10 | 6.6402e-10 | 2.7941e-10 | 1.45e-11 | 338571.094
428594.75 | 3.8972e-09 | 4.6054e-09 | 1.3485e-10 | 6.2378e-09 | 4.7925e-09 | 2.4612e-10 | 6.6146e-10 | 2.8012e-10 | 1.4643e-11 | 338583.281
428606.906 | 3.9018e-09 | 4.6281e-09 | 1.3365e-10 | 6.1649e-09 | 4.7658e-09 | 2.5012e-10 | 6.6938e-10 | 2.7637e-10 | 1.44e-11 | 338595.437
428619.063 | 3.9171e-09 | 4.5804e-09 | 1.3381e-10 | 6.1166e-09 | 4.8163e-09 | 2.4698e-10 | 6.598e-10 | 2.7861e-10 | 1.4747e-11 | 338607.594
428631.25 | 3.8914e-09 | 4.592e-09 | 1.3492e-10 | 6.2192e-09 | 4.7578e-09 | 2.461e-10 | 6.6817e-10 | 2.777e-10 | 1.4672e-11 | 338619.781
428643.406 | 3.8575e-09 | 4.6058e-09 | 1.3505e-10 | 6.1306e-09 | 4.7783e-09 | 2.5135e-10 | 6.6649e-10 | 2.7683e-10 | 1.4426e-11 | 338631.937
428655.563 | 3.8825e-09 | 4.627e-09 | 1.3374e-10 | 6.1324e-09 | 4.8e-09 | 2.4573e-10 | 6.6411e-10 | 2.7663e-10 | 1.4838e-11 | 338644.094
428667.75 | 3.8855e-09 | 4.6387e-09 | 1.3628e-10 | 6.2109e-09 | 4.7276e-09 | 2.4809e-10 | 6.6342e-10 | 2.7997e-10 | 1.4534e-11 | 338656.281
428679.906 | 3.876e-09 | 4.5965e-09 | 1.3422e-10 | 6.2017e-09 | 4.7802e-09 | 2.4848e-10 | 6.661e-10 | 2.7714e-10 | 1.4711e-11 | 338668.437
428692.063 | 3.9096e-09 | 4.595e-09 | 1.3406e-10 | 6.2201e-09 | 4.7822e-09 | 2.4743e-10 | 6.6578e-10 | 2.7882e-10 | 1.4645e-11 | 338680.594
428704.25 | 3.9096e-09 | 4.5851e-09 | 1.3401e-10 | 6.1774e-09 | 4.7259e-09 | 2.4817e-10 | 6.6855e-10 | 2.7644e-10 | 1.4626e-11 | 338692.781
428716.406 | 3.8635e-09 | 4.601e-09 | 1.3504e-10 | 6.2169e-09 | 4.8253e-09 | 2.4761e-10 | 6.7184e-10 | 2.782e-10 | 1.4544e-11 | 338704.937
428728.594 | 3.8996e-09 | 4.5924e-09 | 1.3342e-10 | 6.2273e-09 | 4.7912e-09 | 2.4927e-10 | 6.5823e-10 | 2.7515e-10 | 1.4221e-11 | 338717.125
428740.75 | 3.8764e-09 | 4.5534e-09 | 1.3509e-10 | 6.1787e-09 | 4.7415e-09 | 2.4817e-10 | 6.7039e-10 | 2.771e-10 | 1.4698e-11 | 338729.281
428752.906 | 3.8973e-09 | 4.5867e-09 | 1.3537e-10 | 6.1563e-09 | 4.7545e-09 | 2.4902e-10 | 6.6127e-10 | 2.7676e-10 | 1.4639e-11 | 338741.437
428765.094 | 3.858e-09 | 4.6382e-09 | 1.3446e-10 | 6.1752e-09 | 4.7726e-09 | 2.4845e-10 | 6.6984e-10 | 2.7819e-10 | 1.4512e-11 | 338753.625
428777.25 | 3.8633e-09 | 4.5896e-09 | 1.3483e-10 | 6.1472e-09 | 4.7854e-09 | 2.4732e-10 | 6.6789e-10 | 2.7629e-10 | 1.4729e-11 | 338765.781
428789.406 | 3.849e-09 | 4.6373e-09 | 1.3334e-10 | 6.1529e-09 | 4.7523e-09 | 2.467e-10 | 6.6139e-10 | 2.7984e-10 | 1.4632e-11 | 338777.937
428801.594 | 3.892e-09 | 4.6007e-09 | 1.3506e-10 | 6.1371e-09 | 4.7551e-09 | 2.4662e-10 | 6.6002e-10 | 2.7837e-10 | 1.4426e-11 | 338790.125
428813.75 | 3.8718e-09 | 4.6007e-09 | 1.3536e-10 | 6.1434e-09 | 4.7893e-09 | 2.4725e-10 | 6.6209e-10 | 2.7515e-10 | 1.4513e-11 | 338802.281
428825.906 | 3.842e-09 | 4.5524e-09 | 1.3409e-10 | 6.2142e-09 | 4.7294e-09 | 2.4736e-10 | 6.5848e-10 | 2.8167e-10 | 1.4493e-11 | 338814.437
428838.094 | 3.8636e-09 | 4.5844e-09 | 1.3362e-10 | 6.2483e-09 | 4.7674e-09 | 2.4669e-10 | 6.6576e-10 | 2.7494e-10 | 1.481e-11 | 338826.625
428850.25 | 3.8835e-09 | 4.5753e-09 | 1.3368e-10 | 6.2254e-09 | 4.7736e-09 | 2.4504e-10 | 6.7532e-10 | 2.7809e-10 | 1.4524e-11 | 338838.781
428862.406 | 3.847e-09 | 4.5993e-09 | 1.3337e-10 | 6.1343e-09 | 4.7674e-09 | 2.4573e-10 | 6.5962e-10 | 2.7516e-10 | 1.4436e-11 | 338850.937
428874.594 | 3.8491e-09 | 4.5599e-09 | 1.3418e-10 | 6.1365e-09 | 4.7698e-09 | 2.4552e-10 | 6.5511e-10 | 2.7695e-10 | 1.4448e-11 | 338863.125
428886.75 | 3.8873e-09 | 4.5664e-09 | 1.3516e-10 | 6.069e-09 | 4.823e-09 | 2.442e-10 | 6.609e-10 | 2.7535e-10 | 1.4664e-11 | 338875.281
428898.906 | 3.8572e-09 | 4.5687e-09 | 1.332e-10 | 6.1451e-09 | 4.7233e-09 | 2.4406e-10 | 6.6024e-10 | 2.7676e-10 | 1.4621e-11 | 338887.437
428911.094 | 3.8575e-09 | 4.6257e-09 | 1.365e-10 | 6.1756e-09 | 4.8453e-09 | 2.49e-10 | 6.6352e-10 | 2.7606e-10 | 1.4529e-11 | 338899.625
428923.25 | 3.8716e-09 | 4.5895e-09 | 1.3538e-10 | 6.1417e-09 | 4.7836e-09 | 2.4684e-10 | 6.6369e-10 | 2.7345e-10 | 1.4691e-11 | 338911.781
428935.406 | 3.8979e-09 | 4.5545e-09 | 1.3409e-10 | 6.1564e-09 | 4.7713e-09 | 2.458e-10 | 6.5935e-10 | 2.7707e-10 | 1.4816e-11 | 338923.937
428947.594 | 3.8403e-09 | 4.5561e-09 | 1.3466e-10 | 6.1661e-09 | 4.8212e-09 | 2.469e-10 | 6.6203e-10 | 2.7729e-10 | 1.4857e-11 | 338936.125
428959.75 | 3.8463e-09 | 4.5888e-09 | 1.34e-10 | 6.2041e-09 | 4.8039e-09 | 2.4859e-10 | 6.7097e-10 | 2.7559e-10 | 1.4622e-11 | 338948.281
428971.906 | 3.8541e-09 | 4.5142e-09 | 1.3464e-10 | 6.1412e-09 | 4.7585e-09 | 2.4624e-10 | 6.6553e-10 | 2.7705e-10 | 1.4617e-11 | 338960.437
428984.094 | 3.8456e-09 | 4.6054e-09 | 1.3528e-10 | 6.1936e-09 | 4.7684e-09 | 2.4869e-10 | 6.698e-10 | 2.779e-10 | 1.476e-11 | 338972.625
428996.25 | 3.8691e-09 | 4.6199e-09 | 1.3521e-10 | 6.1835e-09 | 4.7747e-09 | 2.4586e-10 | 6.6534e-10 | 2.7815e-10 | 1.456e-11 | 338984.781
429008.406 | 3.8851e-09 | 4.6322e-09 | 1.3585e-10 | 6.1406e-09 | 4.7748e-09 | 2.4678e-10 | 6.6493e-10 | 2.7558e-10 | 1.4421e-11 | 338996.937
429020.594 | 3.8661e-09 | 4.6033e-09 | 1.3505e-10 | 6.1831e-09 | 4.7115e-09 | 2.4687e-10 | 6.6124e-10 | 2.7666e-10 | 1.4542e-11 | 339009.125
429032.75 | 3.9058e-09 | 4.6261e-09 | 1.3431e-10 | 6.1543e-09 | 4.779e-09 | 2.4653e-10 | 6.7021e-10 | 2.7638e-10 | 1.4511e-11 | 339021.281
429044.906 | 3.8993e-09 | 4.643e-09 | 1.351e-10 | 6.1682e-09 | 4.7507e-09 | 2.4523e-10 | 6.6767e-10 | 2.783e-10 | 1.4699e-11 | 339033.437
429057.094 | 3.8536e-09 | 4.5956e-09 | 1.3438e-10 | 6.1016e-09 | 4.7361e-09 | 2.4703e-10 | 6.688e-10 | 2.7781e-10 | 1.4465e-11 | 339045.625
429069.25 | 3.8427e-09 | 4.6107e-09 | 1.3343e-10 | 6.2088e-09 | 4.762e-09 | 2.4662e-10 | 6.6311e-10 | 2.7788e-10 | 1.4493e-11 | 339057.781
429081.438 | 3.8849e-09 | 4.5818e-09 | 1.3409e-10 | 6.1706e-09 | 4.8247e-09 | 2.4641e-10 | 6.6535e-10 | 2.7455e-10 | 1.4541e-11 | 339069.969
429093.594 | 3.8694e-09 | 4.5587e-09 | 1.3381e-10 | 6.171e-09 | 4.8175e-09 | 2.4841e-10 | 6.6426e-10 | 2.7634e-10 | 1.4523e-11 | 339082.125
429105.75 | 3.8811e-09 | 4.6299e-09 | 1.3538e-10 | 6.1767e-09 | 4.811e-09 | 2.4556e-10 | 6.6846e-10 | 2.7829e-10 | 1.4782e-11 | 339094.281
429117.938 | 3.9006e-09 | 4.6684e-09 | 1.3502e-10 | 6.2057e-09 | 4.8104e-09 | 2.476e-10 | 6.7186e-10 | 2.7726e-10 | 1.4396e-11 | 339106.469
429130.094 | 3.875e-09 | 4.5926e-09 | 1.3281e-10 | 6.2141e-09 | 4.7697e-09 | 2.4705e-10 | 6.5876e-10 | 2.7773e-10 | 1.448e-11 | 339118.625
429142.25 | 3.8309e-09 | 4.5335e-09 | 1.3328e-10 | 6.1289e-09 | 4.7854e-09 | 2.4822e-10 | 6.7062e-10 | 2.7854e-10 | 1.4596e-11 | 339130.781
429154.438 | 3.893e-09 | 4.5902e-09 | 1.3421e-10 | 6.1991e-09 | 4.8045e-09 | 2.471e-10 | 6.6422e-10 | 2.7689e-10 | 1.4643e-11 | 339142.969
429166.594 | 3.8263e-09 | 4.5622e-09 | 1.3591e-10 | 6.1205e-09 | 4.7645e-09 | 2.4773e-10 | 6.6431e-10 | 2.7756e-10 | 1.4728e-11 | 339155.125
429178.75 | 3.8902e-09 | 4.602e-09 | 1.3474e-10 | 6.2631e-09 | 4.7426e-09 | 2.4757e-10 | 6.5843e-10 | 2.7695e-10 | 1.4549e-11 | 339167.281
429190.938 | 3.8718e-09 | 4.6262e-09 | 1.3523e-10 | 6.2165e-09 | 4.783e-09 | 2.5032e-10 | 6.5675e-10 | 2.7585e-10 | 1.463e-11 | 339179.469
429203.094 | 3.8919e-09 | 4.6132e-09 | 1.3506e-10 | 6.1965e-09 | 4.7676e-09 | 2.452e-10 | 6.6231e-10 | 2.7679e-10 | 1.4628e-11 | 339191.625
429215.25 | 3.9013e-09 | 4.5979e-09 | 1.351e-10 | 6.1942e-09 | 4.7946e-09 | 2.4976e-10 | 6.6475e-10 | 2.7465e-10 | 1.4837e-11 | 339203.781
429227.438 | 3.8635e-09 | 4.6448e-09 | 1.3555e-10 | 6.1985e-09 | 4.8e-09 | 2.4723e-10 | 6.6418e-10 | 2.741e-10 | 1.4523e-11 | 339215.969
429239.594 | 3.8763e-09 | 4.588e-09 | 1.3381e-10 | 6.1928e-09 | 4.7566e-09 | 2.5158e-10 | 6.6389e-10 | 2.7907e-10 | 1.4544e-11 | 339228.125
429251.75 | 3.8871e-09 | 4.6074e-09 | 1.3409e-10 | 6.1666e-09 | 4.7778e-09 | 2.4764e-10 | 6.6457e-10 | 2.7662e-10 | 1.4589e-11 | 339240.281
429263.938 | 3.8663e-09 | 4.612e-09 | 1.3466e-10 | 6.1326e-09 | 4.802e-09 | 2.4617e-10 | 6.5377e-10 | 2.7727e-10 | 1.4601e-11 | 339252.469
429276.094 | 3.926e-09 | 4.6275e-09 | 1.3589e-10 | 6.1711e-09 | 4.808e-09 | 2.486e-10 | 6.5665e-10 | 2.7716e-10 | 1.4537e-11 | 339264.625
429288.25 | 3.8822e-09 | 4.588e-09 | 1.3432e-10 | 6.1375e-09 | 4.7401e-09 | 2.4595e-10 | 6.6156e-10 | 2.7585e-10 | 1.453e-11 | 339276.781
429300.438 | 3.868e-09 | 4.5946e-09 | 1.3334e-10 | 6.0878e-09 | 4.7348e-09 | 2.4482e-10 | 6.6452e-10 | 2.7419e-10 | 1.4667e-11 | 339288.969
429312.594 | 3.8619e-09 | 4.5885e-09 | 1.3429e-10 | 6.1424e-09 | 4.7071e-09 | 2.4503e-10 | 6.5932e-10 | 2.776e-10 | 1.4425e-11 | 339301.125
429324.75 | 3.8479e-09 | 4.5827e-09 | 1.351e-10 | 6.0715e-09 | 4.7568e-09 | 2.4558e-10 | 6.5775e-10 | 2.777e-10 | 1.4366e-11 | 339313.281
429336.938 | 3.8633e-09 | 4.5877e-09 | 1.3325e-10 | 6.1582e-09 | 4.7979e-09 | 2.4917e-10 | 6.5872e-10 | 2.752e-10 | 1.4445e-11 | 339325.469
429349.094 | 3.895e-09 | 4.5826e-09 | 1.3267e-10 | 6.1654e-09 | 4.7494e-09 | 2.4602e-10 | 6.6695e-10 | 2.7608e-10 | 1.4357e-11 | 339337.625
429361.25 | 3.8609e-09 | 4.6087e-09 | 1.3364e-10 | 6.1823e-09 | 4.7576e-09 | 2.4547e-10 | 6.6401e-10 | 2.7782e-10 | 1.4458e-11 | 339349.781
429373.438 | 3.8476e-09 | 4.6299e-09 | 1.3397e-10 | 6.0949e-09 | 4.7779e-09 | 2.4591e-10 | 6.651e-10 | 2.7485e-10 | 1.4342e-11 | 339361.969
429385.594 | 3.8474e-09 | 4.6204e-09 | 1.3344e-10 | 6.1742e-09 | 4.7982e-09 | 2.4452e-10 | 6.6177e-10 | 2.7627e-10 | 1.4427e-11 | 339374.125
429397.75 | 3.8587e-09 | 4.6207e-09 | 1.3415e-10 | 6.118e-09 | 4.7567e-09 | 2.4748e-10 | 6.5697e-10 | 2.7651e-10 | 1.4303e-11 | 339386.281
429409.938 | 3.8449e-09 | 4.6604e-09 | 1.3455e-10 | 6.1543e-09 | 4.7704e-09 | 2.4484e-10 | 6.6261e-10 | 2.7475e-10 | 1.4567e-11 | 339398.469
429422.094 | 3.823e-09 | 4.596e-09 | 1.3262e-10 | 6.1788e-09 | 4.7434e-09 | 2.4802e-10 | 6.6348e-10 | 2.7522e-10 | 1.4589e-11 | 339410.625
429434.25 | 3.8372e-09 | 4.5791e-09 | 1.3354e-10 | 6.0812e-09 | 4.7281e-09 | 2.4613e-10 | 6.5457e-10 | 2.7697e-10 | 1.4574e-11 | 339422.781
429446.438 | 3.8819e-09 | 4.5864e-09 | 1.3431e-10 | 6.1609e-09 | 4.7395e-09 | 2.4649e-10 | 6.4929e-10 | 2.7405e-10 | 1.4638e-11 | 339434.969
429458.594 | 3.8674e-09 | 4.6148e-09 | 1.333e-10 | 6.082e-09 | 4.7575e-09 | 2.4512e-10 | 6.5892e-10 | 2.764e-10 | 1.4568e-11 | 339447.125
429470.781 | 3.8672e-09 | 4.6239e-09 | 1.3499e-10 | 6.0901e-09 | 4.773e-09 | 2.4513e-10 | 6.5902e-10 | 2.751e-10 | 1.4313e-11 | 339459.312
429482.938 | 3.8608e-09 | 4.6256e-09 | 1.3339e-10 | 6.0917e-09 | 4.7192e-09 | 2.4927e-10 | 6.5727e-10 | 2.7424e-10 | 1.427e-11 | 339471.469
429495.094 | 3.8842e-09 | 4.6072e-09 | 1.3293e-10 | 6.0893e-09 | 4.8153e-09 | 2.4607e-10 | 6.5868e-10 | 2.753e-10 | 1.4528e-11 | 339483.625
429507.281 | 3.8889e-09 | 4.6135e-09 | 1.342e-10 | 6.1424e-09 | 4.7478e-09 | 2.4594e-10 | 6.6491e-10 | 2.7858e-10 | 1.4588e-11 | 339495.812
429519.438 | 3.8882e-09 | 4.5741e-09 | 1.3466e-10 | 6.0964e-09 | 4.7363e-09 | 2.4718e-10 | 6.6176e-10 | 2.77e-10 | 1.4563e-11 | 339507.969
429531.594 | 3.8618e-09 | 4.5481e-09 | 1.3289e-10 | 6.0431e-09 | 4.6938e-09 | 2.467e-10 | 6.5878e-10 | 2.7508e-10 | 1.4555e-11 | 339520.125
429543.781 | 3.8561e-09 | 4.6033e-09 | 1.3444e-10 | 6.1511e-09 | 4.7583e-09 | 2.4696e-10 | 6.6257e-10 | 2.7652e-10 | 1.46e-11 | 339532.312
429555.938 | 3.8641e-09 | 4.5726e-09 | 1.3442e-10 | 6.1543e-09 | 4.7398e-09 | 2.4585e-10 | 6.5766e-10 | 2.7825e-10 | 1.4457e-11 | 339544.469
429568.094 | 3.8693e-09 | 4.5379e-09 | 1.3322e-10 | 6.1123e-09 | 4.783e-09 | 2.4619e-10 | 6.634e-10 | 2.748e-10 | 1.437e-11 | 339556.625
429580.281 | 3.8948e-09 | 4.6042e-09 | 1.3547e-10 | 6.169e-09 | 4.7525e-09 | 2.4651e-10 | 6.5953e-10 | 2.7624e-10 | 1.4587e-11 | 339568.812
429592.438 | 3.8425e-09 | 4.5746e-09 | 1.3428e-10 | 6.1677e-09 | 4.7564e-09 | 2.4558e-10 | 6.5985e-10 | 2.7481e-10 | 1.4456e-11 | 339580.969
429604.594 | 3.8811e-09 | 4.589e-09 | 1.3238e-10 | 6.1392e-09 | 4.7908e-09 | 2.4678e-10 | 6.5938e-10 | 2.7619e-10 | 1.4712e-11 | 339593.125
429616.781 | 3.8527e-09 | 4.5829e-09 | 1.3439e-10 | 6.1284e-09 | 4.7565e-09 | 2.4687e-10 | 6.5463e-10 | 2.7435e-10 | 1.4491e-11 | 339605.312
429628.938 | 3.846e-09 | 4.6029e-09 | 1.3262e-10 | 6.1202e-09 | 4.7206e-09 | 2.4813e-10 | 6.6442e-10 | 2.7602e-10 | 1.4484e-11 | 339617.469
429641.094 | 3.8662e-09 | 4.5462e-09 | 1.3219e-10 | 6.112e-09 | 4.7623e-09 | 2.4866e-10 | 6.5497e-10 | 2.7469e-10 | 1.448e-11 | 339629.625
429653.281 | 3.8419e-09 | 4.5507e-09 | 1.3252e-10 | 6.0896e-09 | 4.7336e-09 | 2.477e-10 | 6.6211e-10 | 2.743e-10 | 1.4339e-11 | 339641.812
429665.438 | 3.8605e-09 | 4.5508e-09 | 1.3303e-10 | 6.0946e-09 | 4.7823e-09 | 2.4618e-10 | 6.5837e-10 | 2.7267e-10 | 1.4414e-11 | 339653.969
429677.594 | 3.8502e-09 | 4.5629e-09 | 1.3379e-10 | 6.1345e-09 | 4.7625e-09 | 2.4538e-10 | 6.5257e-10 | 2.7279e-10 | 1.4528e-11 | 339666.125
429689.781 | 3.8563e-09 | 4.5767e-09 | 1.3353e-10 | 6.1561e-09 | 4.805e-09 | 2.4555e-10 | 6.5838e-10 | 2.7379e-10 | 1.4362e-11 | 339678.312
429701.938 | 3.8345e-09 | 4.5674e-09 | 1.3294e-10 | 6.0913e-09 | 4.7285e-09 | 2.4568e-10 | 6.5493e-10 | 2.7497e-10 | 1.422e-11 | 339690.469
429714.094 | 3.8467e-09 | 4.5729e-09 | 1.3322e-10 | 6.0006e-09 | 4.7212e-09 | 2.4684e-10 | 6.5389e-10 | 2.726e-10 | 1.4541e-11 | 339702.625
429726.281 | 3.8377e-09 | 4.5792e-09 | 1.3377e-10 | 6.0889e-09 | 4.7166e-09 | 2.4679e-10 | 6.5589e-10 | 2.736e-10 | 1.4337e-11 | 339714.812
429738.438 | 3.8499e-09 | 4.5547e-09 | 1.3369e-10 | 6.1053e-09 | 4.7725e-09 | 2.4526e-10 | 6.5163e-10 | 2.759e-10 | 1.4299e-11 | 339726.969
429750.594 | 3.8131e-09 | 4.5825e-09 | 1.3304e-10 | 6.069e-09 | 4.7486e-09 | 2.4586e-10 | 6.55e-10 | 2.7387e-10 | 1.4378e-11 | 339739.125
429762.781 | 3.8091e-09 | 4.61e-09 | 1.3211e-10 | 6.1645e-09 | 4.7424e-09 | 2.4737e-10 | 6.6498e-10 | 2.7492e-10 | 1.4388e-11 | 339751.312
429774.938 | 3.8451e-09 | 4.5442e-09 | 1.3376e-10 | 6.0988e-09 | 4.7759e-09 | 2.4393e-10 | 6.5756e-10 | 2.7261e-10 | 1.4343e-11 | 339763.469
429787.094 | 3.867e-09 | 4.5458e-09 | 1.3369e-10 | 6.0955e-09 | 4.7916e-09 | 2.4424e-10 | 6.4604e-10 | 2.7473e-10 | 1.4582e-11 | 339775.625
429799.281 | 3.8832e-09 | 4.6011e-09 | 1.3309e-10 | 6.1669e-09 | 4.7339e-09 | 2.4655e-10 | 6.5536e-10 | 2.7223e-10 | 1.4424e-11 | 339787.812
429811.438 | 3.8565e-09 | 4.591e-09 | 1.3239e-10 | 6.1313e-09 | 4.742e-09 | 2.4964e-10 | 6.6545e-10 | 2.7147e-10 | 1.4262e-11 | 339799.969
429823.594 | 3.8622e-09 | 4.5613e-09 | 1.3336e-10 | 6.0932e-09 | 4.7157e-09 | 2.4556e-10 | 6.5276e-10 | 2.7513e-10 | 1.4256e-11 | 339812.125
429835.781 | 3.8379e-09 | 4.5315e-09 | 1.3238e-10 | 6.0698e-09 | 4.7174e-09 | 2.4417e-10 | 6.5891e-10 | 2.7424e-10 | 1.4468e-11 | 339824.312
429847.938 | 3.9104e-09 | 4.5962e-09 | 1.3433e-10 | 6.0572e-09 | 4.7718e-09 | 2.4489e-10 | 6.5367e-10 | 2.7402e-10 | 1.4269e-11 | 339836.469
429860.125 | 3.8169e-09 | 4.5569e-09 | 1.3309e-10 | 6.0223e-09 | 4.7541e-09 | 2.4534e-10 | 6.5801e-10 | 2.7265e-10 | 1.4308e-11 | 339848.656
429872.281 | 3.8918e-09 | 4.5378e-09 | 1.3266e-10 | 6.0782e-09 | 4.7364e-09 | 2.4704e-10 | 6.4874e-10 | 2.7175e-10 | 1.4369e-11 | 339860.812
429884.438 | 3.814e-09 | 4.5618e-09 | 1.3248e-10 | 6.1252e-09 | 4.7898e-09 | 2.4422e-10 | 6.5552e-10 | 2.7369e-10 | 1.446e-11 | 339872.969
429896.625 | 3.8326e-09 | 4.5259e-09 | 1.3376e-10 | 6.1454e-09 | 4.6873e-09 | 2.4603e-10 | 6.5902e-10 | 2.7354e-10 | 1.4471e-11 | 339885.156
429908.781 | 3.8455e-09 | 4.6599e-09 | 1.3319e-10 | 6.0362e-09 | 4.7186e-09 | 2.4381e-10 | 6.5624e-10 | 2.7414e-10 | 1.4328e-11 | 339897.312
429920.938 | 3.8713e-09 | 4.5261e-09 | 1.3216e-10 | 6.0041e-09 | 4.7248e-09 | 2.4498e-10 | 6.5465e-10 | 2.7255e-10 | 1.4331e-11 | 339909.469
429933.125 | 3.8433e-09 | 4.5703e-09 | 1.3312e-10 | 6.0278e-09 | 4.7635e-09 | 2.4467e-10 | 6.5505e-10 | 2.7308e-10 | 1.4224e-11 | 339921.656
429945.281 | 3.8199e-09 | 4.5951e-09 | 1.3479e-10 | 6.131e-09 | 4.7508e-09 | 2.4692e-10 | 6.5325e-10 | 2.7117e-10 | 1.4272e-11 | 339933.812
429957.438 | 3.8165e-09 | 4.578e-09 | 1.3251e-10 | 6.116e-09 | 4.7445e-09 | 2.439e-10 | 6.5319e-10 | 2.7385e-10 | 1.4275e-11 | 339945.969
429969.625 | 3.8775e-09 | 4.5909e-09 | 1.3285e-10 | 6.1202e-09 | 4.7989e-09 | 2.4402e-10 | 6.5494e-10 | 2.7234e-10 | 1.4169e-11 | 339958.156
429981.781 | 3.8171e-09 | 4.4769e-09 | 1.3432e-10 | 5.9942e-09 | 4.6561e-09 | 2.4419e-10 | 6.5838e-10 | 2.7347e-10 | 1.4538e-11 | 339970.312
429993.938 | 3.8468e-09 | 4.5277e-09 | 1.3364e-10 | 6.1074e-09 | 4.7111e-09 | 2.465e-10 | 6.55e-10 | 2.7221e-10 | 1.4387e-11 | 339982.469
430006.125 | 3.8666e-09 | 4.5385e-09 | 1.3197e-10 | 6.0983e-09 | 4.6981e-09 | 2.4335e-10 | 6.5913e-10 | 2.7474e-10 | 1.4399e-11 | 339994.656
430018.281 | 3.9001e-09 | 4.5679e-09 | 1.336e-10 | 6.1148e-09 | 4.7428e-09 | 2.4492e-10 | 6.4996e-10 | 2.7547e-10 | 1.4394e-11 | 340006.812
430030.438 | 3.8476e-09 | 4.5495e-09 | 1.3464e-10 | 6.0992e-09 | 4.7555e-09 | 2.4249e-10 | 6.5673e-10 | 2.7348e-10 | 1.4655e-11 | 340018.969
430042.625 | 3.8473e-09 | 4.5298e-09 | 1.3151e-10 | 6.114e-09 | 4.7686e-09 | 2.4606e-10 | 6.5825e-10 | 2.7257e-10 | 1.4416e-11 | 340031.156
430054.781 | 3.9021e-09 | 4.5448e-09 | 1.3318e-10 | 6.043e-09 | 4.7399e-09 | 2.4509e-10 | 6.5105e-10 | 2.7184e-10 | 1.4447e-11 | 340043.312
430066.938 | 3.8282e-09 | 4.5915e-09 | 1.3201e-10 | 6.1219e-09 | 4.7187e-09 | 2.4733e-10 | 6.5195e-10 | 2.7166e-10 | 1.4183e-11 | 340055.469
430079.125 | 3.8418e-09 | 4.5231e-09 | 1.3141e-10 | 6.0793e-09 | 4.7156e-09 | 2.4362e-10 | 6.5895e-10 | 2.7283e-10 | 1.4384e-11 | 340067.656
430091.281 | 3.7995e-09 | 4.5654e-09 | 1.3346e-10 | 6.1148e-09 | 4.8155e-09 | 2.4441e-10 | 6.5069e-10 | 2.7448e-10 | 1.4277e-11 | 340079.812
430103.438 | 3.8425e-09 | 4.5931e-09 | 1.3365e-10 | 6.0614e-09 | 4.7357e-09 | 2.4406e-10 | 6.5384e-10 | 2.7203e-10 | 1.4318e-11 | 340091.969
430115.625 | 3.8469e-09 | 4.5546e-09 | 1.3244e-10 | 6.1256e-09 | 4.7888e-09 | 2.4381e-10 | 6.5049e-10 | 2.716e-10 | 1.457e-11 | 340104.156
430127.781 | 3.8271e-09 | 4.5392e-09 | 1.3235e-10 | 6.0611e-09 | 4.7075e-09 | 2.4564e-10 | 6.5263e-10 | 2.7373e-10 | 1.4384e-11 | 340116.312
430139.938 | 3.855e-09 | 4.6056e-09 | 1.3281e-10 | 6.1134e-09 | 4.7116e-09 | 2.4573e-10 | 6.5281e-10 | 2.7559e-10 | 1.4399e-11 | 340128.469
430152.125 | 3.833e-09 | 4.5445e-09 | 1.3271e-10 | 6.1125e-09 | 4.7309e-09 | 2.4474e-10 | 6.4862e-10 | 2.7325e-10 | 1.441e-11 | 340140.656
430164.281 | 3.851e-09 | 4.5376e-09 | 1.3354e-10 | 6.0629e-09 | 4.7681e-09 | 2.4601e-10 | 6.5239e-10 | 2.7105e-10 | 1.4335e-11 | 340152.812
430176.438 | 3.8373e-09 | 4.5786e-09 | 1.3245e-10 | 6.0759e-09 | 4.7533e-09 | 2.4519e-10 | 6.5145e-10 | 2.7373e-10 | 1.4457e-11 | 340164.969
430188.625 | 3.8964e-09 | 4.5577e-09 | 1.34e-10 | 6.1462e-09 | 4.7151e-09 | 2.4374e-10 | 6.5193e-10 | 2.7311e-10 | 1.4529e-11 | 340177.156
430200.781 | 3.8647e-09 | 4.5736e-09 | 1.336e-10 | 6.1167e-09 | 4.7717e-09 | 2.463e-10 | 6.5616e-10 | 2.7272e-10 | 1.4634e-11 | 340189.312
430212.938 | 3.8263e-09 | 4.6054e-09 | 1.3536e-10 | 6.1331e-09 | 4.7384e-09 | 2.4631e-10 | 6.529e-10 | 2.7431e-10 | 1.4393e-11 | 340201.469
430225.125 | 3.864e-09 | 4.6236e-09 | 1.3414e-10 | 6.0181e-09 | 4.7387e-09 | 2.4414e-10 | 6.6893e-10 | 2.7455e-10 | 1.4398e-11 | 340213.656
430237.281 | 3.8422e-09 | 4.5527e-09 | 1.3348e-10 | 6.0647e-09 | 4.7766e-09 | 2.4636e-10 | 6.5851e-10 | 2.7169e-10 | 1.4316e-11 | 340225.812
430249.469 | 3.8283e-09 | 4.5732e-09 | 1.3465e-10 | 6.0782e-09 | 4.7046e-09 | 2.4651e-10 | 6.5518e-10 | 2.7458e-10 | 1.4454e-11 | 340238
430261.625 | 3.8793e-09 | 4.5221e-09 | 1.3368e-10 | 6.0309e-09 | 4.7084e-09 | 2.4601e-10 | 6.5161e-10 | 2.7453e-10 | 1.4107e-11 | 340250.156
430273.781 | 3.8656e-09 | 4.5866e-09 | 1.3305e-10 | 6.0904e-09 | 4.7318e-09 | 2.4701e-10 | 6.5523e-10 | 2.7513e-10 | 1.4265e-11 | 340262.312
430285.969 | 3.8009e-09 | 4.5973e-09 | 1.3271e-10 | 6.1148e-09 | 4.7292e-09 | 2.455e-10 | 6.5223e-10 | 2.7281e-10 | 1.4486e-11 | 340274.5
430298.125 | 3.865e-09 | 4.5787e-09 | 1.332e-10 | 6.0882e-09 | 4.7199e-09 | 2.4517e-10 | 6.4839e-10 | 2.7514e-10 | 1.4529e-11 | 340286.656
430310.281 | 3.879e-09 | 4.5464e-09 | 1.3235e-10 | 6.0916e-09 | 4.7896e-09 | 2.4506e-10 | 6.5244e-10 | 2.7197e-10 | 1.4664e-11 | 340298.812
430322.469 | 3.8387e-09 | 4.5759e-09 | 1.34e-10 | 6.0817e-09 | 4.7644e-09 | 2.4582e-10 | 6.5906e-10 | 2.7575e-10 | 1.4358e-11 | 340311
430334.625 | 3.8499e-09 | 4.5018e-09 | 1.3426e-10 | 6.1697e-09 | 4.7141e-09 | 2.4367e-10 | 6.6248e-10 | 2.7295e-10 | 1.4601e-11 | 340323.156
430346.781 | 3.8558e-09 | 4.5447e-09 | 1.3361e-10 | 6.1128e-09 | 4.7186e-09 | 2.4501e-10 | 6.5916e-10 | 2.751e-10 | 1.4467e-11 | 340335.312
430358.969 | 3.8521e-09 | 4.536e-09 | 1.3366e-10 | 6.1222e-09 | 4.7399e-09 | 2.464e-10 | 6.5673e-10 | 2.7517e-10 | 1.4409e-11 | 340347.5
430371.125 | 3.8546e-09 | 4.58e-09 | 1.3352e-10 | 6.0576e-09 | 4.6641e-09 | 2.4643e-10 | 6.573e-10 | 2.7597e-10 | 1.4271e-11 | 340359.656
430383.281 | 3.867e-09 | 4.5868e-09 | 1.3665e-10 | 6.0942e-09 | 4.732e-09 | 2.4733e-10 | 6.6222e-10 | 2.772e-10 | 1.4292e-11 | 340371.812
430395.469 | 3.8799e-09 | 4.5783e-09 | 1.3308e-10 | 6.1415e-09 | 4.7164e-09 | 2.4912e-10 | 6.5834e-10 | 2.7637e-10 | 1.4344e-11 | 340384
430407.625 | 3.8237e-09 | 4.5853e-09 | 1.3507e-10 | 6.1265e-09 | 4.696e-09 | 2.477e-10 | 6.5964e-10 | 2.7125e-10 | 1.4485e-11 | 340396.156
430419.781 | 3.8889e-09 | 4.5328e-09 | 1.3376e-10 | 6.2604e-09 | 4.7639e-09 | 2.4119e-10 | 6.5549e-10 | 2.7703e-10 | 1.4329e-11 | 340408.312
430431.969 | 3.8218e-09 | 4.5909e-09 | 1.3457e-10 | 6.1827e-09 | 4.6954e-09 | 2.4559e-10 | 6.646e-10 | 2.7558e-10 | 1.432e-11 | 340420.5
430444.125 | 3.8288e-09 | 4.6078e-09 | 1.3397e-10 | 6.1438e-09 | 4.736e-09 | 2.4774e-10 | 6.5415e-10 | 2.732e-10 | 1.451e-11 | 340432.656
430456.281 | 3.8371e-09 | 4.6032e-09 | 1.349e-10 | 6.0894e-09 | 4.7484e-09 | 2.4778e-10 | 6.5822e-10 | 2.7295e-10 | 1.4396e-11 | 340444.812
430468.469 | 3.8747e-09 | 4.5875e-09 | 1.329e-10 | 6.1828e-09 | 4.7353e-09 | 2.4695e-10 | 6.5805e-10 | 2.7348e-10 | 1.4557e-11 | 340457
430480.625 | 3.8427e-09 | 4.5473e-09 | 1.3558e-10 | 6.1366e-09 | 4.7968e-09 | 2.4835e-10 | 6.6272e-10 | 2.7712e-10 | 1.4448e-11 | 340469.156
430492.781 | 3.8794e-09 | 4.5778e-09 | 1.3386e-10 | 6.1614e-09 | 4.7988e-09 | 2.4514e-10 | 6.5864e-10 | 2.7283e-10 | 1.43e-11 | 340481.312
430504.969 | 3.8358e-09 | 4.636e-09 | 1.3281e-10 | 6.1482e-09 | 4.7239e-09 | 2.4412e-10 | 6.6049e-10 | 2.7424e-10 | 1.4478e-11 | 340493.5
430517.125 | 3.8738e-09 | 4.6436e-09 | 1.3492e-10 | 6.1292e-09 | 4.7176e-09 | 2.4519e-10 | 6.5934e-10 | 2.7648e-10 | 1.4464e-11 | 340505.656
430529.281 | 3.8678e-09 | 4.5424e-09 | 1.3288e-10 | 6.092e-09 | 4.7765e-09 | 2.4554e-10 | 6.5653e-10 | 2.7398e-10 | 1.4468e-11 | 340517.812
430541.469 | 3.8714e-09 | 4.5648e-09 | 1.3322e-10 | 6.0958e-09 | 4.7205e-09 | 2.4491e-10 | 6.6041e-10 | 2.7573e-10 | 1.4426e-11 | 340530
430553.625 | 3.8954e-09 | 4.592e-09 | 1.3514e-10 | 6.1665e-09 | 4.7534e-09 | 2.4596e-10 | 6.617e-10 | 2.7387e-10 | 1.423e-11 | 340542.156
430565.781 | 3.8517e-09 | 4.5888e-09 | 1.3437e-10 | 6.1533e-09 | 4.782e-09 | 2.4665e-10 | 6.6569e-10 | 2.7515e-10 | 1.4491e-11 | 340554.312
430577.969 | 3.8686e-09 | 4.5802e-09 | 1.3491e-10 | 6.1032e-09 | 4.7332e-09 | 2.4873e-10 | 6.5366e-10 | 2.7571e-10 | 1.4466e-11 | 340566.5
430590.125 | 3.884e-09 | 4.5717e-09 | 1.3444e-10 | 6.111e-09 | 4.8166e-09 | 2.4702e-10 | 6.5703e-10 | 2.7516e-10 | 1.4707e-11 | 340578.656
430602.313 | 3.8586e-09 | 4.5528e-09 | 1.3429e-10 | 6.0875e-09 | 4.7486e-09 | 2.4516e-10 | 6.5378e-10 | 2.7534e-10 | 1.4263e-11 | 340590.844
430614.469 | 3.8562e-09 | 4.5674e-09 | 1.3353e-10 | 6.0817e-09 | 4.74e-09 | 2.456e-10 | 6.571e-10 | 2.7507e-10 | 1.4317e-11 | 340603
430626.625 | 3.845e-09 | 4.5552e-09 | 1.3431e-10 | 6.0211e-09 | 4.7494e-09 | 2.4626e-10 | 6.5736e-10 | 2.7387e-10 | 1.4478e-11 | 340615.156
430638.813 | 3.8657e-09 | 4.5716e-09 | 1.3504e-10 | 6.0887e-09 | 4.7505e-09 | 2.4768e-10 | 6.5874e-10 | 2.7344e-10 | 1.4527e-11 | 340627.344
430650.969 | 3.8599e-09 | 4.5568e-09 | 1.3301e-10 | 6.0959e-09 | 4.8282e-09 | 2.4794e-10 | 6.6026e-10 | 2.7278e-10 | 1.4066e-11 | 340639.5
430663.125 | 3.8674e-09 | 4.579e-09 | 1.3532e-10 | 6.1351e-09 | 4.7627e-09 | 2.4417e-10 | 6.5327e-10 | 2.7577e-10 | 1.4583e-11 | 340651.656
430675.313 | 3.8476e-09 | 4.5886e-09 | 1.3317e-10 | 6.2027e-09 | 4.7261e-09 | 2.4776e-10 | 6.6089e-10 | 2.7396e-10 | 1.4476e-11 | 340663.844
430687.469 | 3.8479e-09 | 4.5329e-09 | 1.3458e-10 | 6.0895e-09 | 4.7687e-09 | 2.4471e-10 | 6.5934e-10 | 2.7703e-10 | 1.4532e-11 | 340676
430699.625 | 3.8334e-09 | 4.6257e-09 | 1.329e-10 | 6.0975e-09 | 4.7829e-09 | 2.4572e-10 | 6.5027e-10 | 2.7452e-10 | 1.4195e-11 | 340688.156
430711.813 | 3.8442e-09 | 4.548e-09 | 1.3427e-10 | 6.0963e-09 | 4.7707e-09 | 2.4678e-10 | 6.5774e-10 | 2.7365e-10 | 1.4486e-11 | 340700.344
430723.969 | 3.8839e-09 | 4.5778e-09 | 1.3339e-10 | 6.088e-09 | 4.7612e-09 | 2.4764e-10 | 6.5373e-10 | 2.756e-10 | 1.4342e-11 | 340712.5
430736.125 | 3.8646e-09 | 4.576e-09 | 1.3507e-10 | 6.2069e-09 | 4.7601e-09 | 2.4468e-10 | 6.549e-10 | 2.7372e-10 | 1.4435e-11 | 340724.656
430748.313 | 3.8418e-09 | 4.6235e-09 | 1.3336e-10 | 6.1134e-09 | 4.7378e-09 | 2.4687e-10 | 6.5867e-10 | 2.7517e-10 | 1.4285e-11 | 340736.844
430760.469 | 3.8378e-09 | 4.6321e-09 | 1.3472e-10 | 6.0807e-09 | 4.7752e-09 | 2.4416e-10 | 6.5695e-10 | 2.7247e-10 | 1.454e-11 | 340749
430772.625 | 3.8851e-09 | 4.6192e-09 | 1.335e-10 | 6.0861e-09 | 4.7496e-09 | 2.4805e-10 | 6.6018e-10 | 2.7491e-10 | 1.4244e-11 | 340761.156
430784.813 | 3.8911e-09 | 4.6195e-09 | 1.3419e-10 | 6.0899e-09 | 4.7268e-09 | 2.4821e-10 | 6.561e-10 | 2.737e-10 | 1.4634e-11 | 340773.344
430796.969 | 3.8548e-09 | 4.6002e-09 | 1.3373e-10 | 6.1608e-09 | 4.8051e-09 | 2.4536e-10 | 6.572e-10 | 2.7409e-10 | 1.4292e-11 | 340785.5
430809.125 | 3.8424e-09 | 4.6191e-09 | 1.3396e-10 | 6.1254e-09 | 4.7683e-09 | 2.4712e-10 | 6.5161e-10 | 2.7684e-10 | 1.4504e-11 | 340797.656
430821.313 | 3.9051e-09 | 4.5848e-09 | 1.3259e-10 | 6.0557e-09 | 4.7258e-09 | 2.4595e-10 | 6.4988e-10 | 2.7374e-10 | 1.4479e-11 | 340809.844
430833.469 | 3.8295e-09 | 4.5649e-09 | 1.3495e-10 | 6.1464e-09 | 4.7589e-09 | 2.4612e-10 | 6.586e-10 | 2.7523e-10 | 1.4592e-11 | 340822
430845.625 | 3.8541e-09 | 4.6061e-09 | 1.3392e-10 | 6.1114e-09 | 4.7297e-09 | 2.4598e-10 | 6.5968e-10 | 2.7436e-10 | 1.4284e-11 | 340834.156
430857.813 | 3.8736e-09 | 4.6332e-09 | 1.3419e-10 | 6.0725e-09 | 4.7443e-09 | 2.4579e-10 | 6.5322e-10 | 2.7625e-10 | 1.4609e-11 | 340846.344
430869.969 | 3.8794e-09 | 4.5645e-09 | 1.3365e-10 | 6.0065e-09 | 4.738e-09 | 2.4735e-10 | 6.5913e-10 | 2.7382e-10 | 1.4397e-11 | 340858.5
430882.125 | 3.907e-09 | 4.5781e-09 | 1.3351e-10 | 6.1516e-09 | 4.768e-09 | 2.4596e-10 | 6.5202e-10 | 2.7412e-10 | 1.432e-11 | 340870.656
430894.313 | 3.8843e-09 | 4.5594e-09 | 1.3296e-10 | 6.1027e-09 | 4.7535e-09 | 2.4499e-10 | 6.6116e-10 | 2.7084e-10 | 1.4349e-11 | 340882.844
430906.469 | 3.8462e-09 | 4.5937e-09 | 1.3283e-10 | 6.1487e-09 | 4.7802e-09 | 2.454e-10 | 6.5926e-10 | 2.7399e-10 | 1.4375e-11 | 340895
430918.625 | 3.8246e-09 | 4.623e-09 | 1.3285e-10 | 6.0683e-09 | 4.7705e-09 | 2.4523e-10 | 6.5426e-10 | 2.7656e-10 | 1.4297e-11 | 340907.156
430930.813 | 3.8382e-09 | 4.5289e-09 | 1.3385e-10 | 6.1276e-09 | 4.748e-09 | 2.4692e-10 | 6.5511e-10 | 2.732e-10 | 1.4422e-11 | 340919.344
430942.969 | 3.8413e-09 | 4.5159e-09 | 1.3373e-10 | 6.1426e-09 | 4.6896e-09 | 2.4282e-10 | 6.5518e-10 | 2.7285e-10 | 1.4448e-11 | 340931.5
430955.125 | 3.8864e-09 | 4.5353e-09 | 1.3407e-10 | 6.0573e-09 | 4.7432e-09 | 2.4514e-10 | 6.645e-10 | 2.7308e-10 | 1.4264e-11 | 340943.656
430967.313 | 3.8593e-09 | 4.5924e-09 | 1.3374e-10 | 6.1361e-09 | 4.7407e-09 | 2.4579e-10 | 6.5914e-10 | 2.7582e-10 | 1.4423e-11 | 340955.844
430979.469 | 3.9109e-09 | 4.5711e-09 | 1.3415e-10 | 6.0875e-09 | 4.7524e-09 | 2.4625e-10 | 6.5712e-10 | 2.739e-10 | 1.4424e-11 | 340968
430991.656 | 3.8457e-09 | 4.5849e-09 | 1.3363e-10 | 6.0896e-09 | 4.7359e-09 | 2.4382e-10 | 6.5606e-10 | 2.7315e-10 | 1.4309e-11 | 340980.187
431003.813 | 3.8596e-09 | 4.6146e-09 | 1.3337e-10 | 6.0476e-09 | 4.7781e-09 | 2.4651e-10 | 6.6115e-10 | 2.7405e-10 | 1.4561e-11 | 340992.344
431015.969 | 3.8555e-09 | 4.5785e-09 | 1.3386e-10 | 6.1025e-09 | 4.7729e-09 | 2.4333e-10 | 6.6164e-10 | 2.7293e-10 | 1.4454e-11 | 341004.5
431028.156 | 3.8681e-09 | 4.543e-09 | 1.355e-10 | 6.1036e-09 | 4.7548e-09 | 2.4584e-10 | 6.6167e-10 | 2.7318e-10 | 1.4444e-11 | 341016.687
431040.313 | 3.8408e-09 | 4.5893e-09 | 1.3326e-10 | 6.1246e-09 | 4.765e-09 | 2.4323e-10 | 6.5562e-10 | 2.7384e-10 | 1.4481e-11 | 341028.844
431052.469 | 3.854e-09 | 4.5508e-09 | 1.3202e-10 | 6.0506e-09 | 4.7879e-09 | 2.4849e-10 | 6.5433e-10 | 2.7666e-10 | 1.4557e-11 | 341041
431064.656 | 3.8852e-09 | 4.6035e-09 | 1.3254e-10 | 6.0579e-09 | 4.7558e-09 | 2.4515e-10 | 6.488e-10 | 2.7122e-10 | 1.4299e-11 | 341053.187
431076.813 | 3.8533e-09 | 4.5742e-09 | 1.3269e-10 | 6.1238e-09 | 4.7545e-09 | 2.434e-10 | 6.6143e-10 | 2.7111e-10 | 1.4363e-11 | 341065.344
431088.969 | 3.84e-09 | 4.5429e-09 | 1.3332e-10 | 6.1516e-09 | 4.7545e-09 | 2.4274e-10 | 6.5174e-10 | 2.7341e-10 | 1.442e-11 | 341077.5
431101.156 | 3.8533e-09 | 4.5297e-09 | 1.3234e-10 | 6.0319e-09 | 4.7266e-09 | 2.4757e-10 | 6.505e-10 | 2.7172e-10 | 1.4488e-11 | 341089.687
431113.313 | 3.8548e-09 | 4.5359e-09 | 1.3369e-10 | 6.0783e-09 | 4.7184e-09 | 2.4599e-10 | 6.5789e-10 | 2.7573e-10 | 1.4122e-11 | 341101.844
431125.469 | 3.8648e-09 | 4.598e-09 | 1.3093e-10 | 6.0925e-09 | 4.732e-09 | 2.451e-10 | 6.6328e-10 | 2.7541e-10 | 1.4346e-11 | 341114
431137.656 | 3.8696e-09 | 4.5845e-09 | 1.3383e-10 | 6.1211e-09 | 4.7662e-09 | 2.4522e-10 | 6.6162e-10 | 2.7519e-10 | 1.4135e-11 | 341126.187
431149.813 | 3.855e-09 | 4.5281e-09 | 1.3483e-10 | 6.1347e-09 | 4.7334e-09 | 2.4401e-10 | 6.563e-10 | 2.7494e-10 | 1.4329e-11 | 341138.344
431161.969 | 3.8433e-09 | 4.6165e-09 | 1.3389e-10 | 6.067e-09 | 4.766e-09 | 2.4517e-10 | 6.5849e-10 | 2.7319e-10 | 1.4371e-11 | 341150.5
431174.156 | 3.8515e-09 | 4.5993e-09 | 1.3243e-10 | 6.0777e-09 | 4.7725e-09 | 2.4633e-10 | 6.5179e-10 | 2.7274e-10 | 1.4427e-11 | 341162.687
431186.313 | 3.8669e-09 | 4.5592e-09 | 1.3352e-10 | 6.0778e-09 | 4.7698e-09 | 2.4299e-10 | 6.5191e-10 | 2.7555e-10 | 1.4448e-11 | 341174.844
431198.469 | 3.8457e-09 | 4.6226e-09 | 1.3158e-10 | 6.0348e-09 | 4.7644e-09 | 2.4544e-10 | 6.5245e-10 | 2.7211e-10 | 1.4311e-11 | 341187
431210.656 | 3.8902e-09 | 4.5757e-09 | 1.3245e-10 | 6.0595e-09 | 4.7017e-09 | 2.4468e-10 | 6.5624e-10 | 2.7367e-10 | 1.4227e-11 | 341199.187
431222.813 | 3.8419e-09 | 4.5928e-09 | 1.3245e-10 | 6.0532e-09 | 4.7433e-09 | 2.4373e-10 | 6.6111e-10 | 2.726e-10 | 1.4439e-11 | 341211.344
431234.969 | 3.822e-09 | 4.5311e-09 | 1.3371e-10 | 6.0874e-09 | 4.7575e-09 | 2.4237e-10 | 6.5703e-10 | 2.7421e-10 | 1.4362e-11 | 341223.5
431247.156 | 3.8505e-09 | 4.5509e-09 | 1.3296e-10 | 6.0702e-09 | 4.7679e-09 | 2.4514e-10 | 6.5527e-10 | 2.7444e-10 | 1.4438e-11 | 341235.687
431259.313 | 3.8653e-09 | 4.5836e-09 | 1.3388e-10 | 6.1245e-09 | 4.7598e-09 | 2.4567e-10 | 6.5647e-10 | 2.7133e-10 | 1.4444e-11 | 341247.844
431271.469 | 3.843e-09 | 4.5372e-09 | 1.3481e-10 | 6.0625e-09 | 4.7536e-09 | 2.416e-10 | 6.6079e-10 | 2.7037e-10 | 1.4231e-11 | 341260
431283.656 | 3.8476e-09 | 4.5343e-09 | 1.327e-10 | 6.0764e-09 | 4.7871e-09 | 2.4465e-10 | 6.5574e-10 | 2.7517e-10 | 1.4305e-11 | 341272.187
431295.813 | 3.8529e-09 | 4.6016e-09 | 1.3278e-10 | 6.1097e-09 | 4.7331e-09 | 2.447e-10 | 6.5722e-10 | 2.7387e-10 | 1.4596e-11 | 341284.344
431307.969 | 3.8822e-09 | 4.5752e-09 | 1.343e-10 | 6.1491e-09 | 4.7609e-09 | 2.4472e-10 | 6.5602e-10 | 2.7341e-10 | 1.4543e-11 | 341296.5
431320.156 | 3.897e-09 | 4.5958e-09 | 1.3454e-10 | 6.1715e-09 | 4.7436e-09 | 2.4463e-10 | 6.6018e-10 | 2.7517e-10 | 1.4297e-11 | 341308.687
431332.313 | 3.8865e-09 | 4.569e-09 | 1.3322e-10 | 6.1281e-09 | 4.7087e-09 | 2.4537e-10 | 6.589e-10 | 2.7498e-10 | 1.4444e-11 | 341320.844
431344.469 | 3.8699e-09 | 4.5705e-09 | 1.3381e-10 | 6.1012e-09 | 4.7842e-09 | 2.4347e-10 | 6.5718e-10 | 2.7507e-10 | 1.4536e-11 | 341333
431356.656 | 3.8544e-09 | 4.5917e-09 | 1.3386e-10 | 6.0671e-09 | 4.7642e-09 | 2.4357e-10 | 6.5959e-10 | 2.7145e-10 | 1.4548e-11 | 341345.187
431368.813 | 3.857e-09 | 4.5982e-09 | 1.3446e-10 | 6.045e-09 | 4.7161e-09 | 2.4567e-10 | 6.5435e-10 | 2.7091e-10 | 1.4589e-11 | 341357.344
431381 | 3.8251e-09 | 4.5856e-09 | 1.3499e-10 | 6.1348e-09 | 4.6859e-09 | 2.4536e-10 | 6.5193e-10 | 2.7349e-10 | 1.4207e-11 | 341369.531
431393.156 | 3.7782e-09 | 4.6055e-09 | 1.3378e-10 | 6.0887e-09 | 4.7517e-09 | 2.452e-10 | 6.5754e-10 | 2.7394e-10 | 1.4395e-11 | 341381.687
431405.313 | 3.9149e-09 | 4.5687e-09 | 1.3461e-10 | 6.1241e-09 | 4.807e-09 | 2.4375e-10 | 6.6039e-10 | 2.7487e-10 | 1.4405e-11 | 341393.844
431417.5 | 3.8883e-09 | 4.6547e-09 | 1.3396e-10 | 6.1289e-09 | 4.7934e-09 | 2.4467e-10 | 6.6426e-10 | 2.7608e-10 | 1.4378e-11 | 341406.031
431429.656 | 3.8349e-09 | 4.6146e-09 | 1.3355e-10 | 6.1005e-09 | 4.7898e-09 | 2.4526e-10 | 6.6186e-10 | 2.7333e-10 | 1.4259e-11 | 341418.187
431441.813 | 3.8401e-09 | 4.5438e-09 | 1.3421e-10 | 6.1244e-09 | 4.7528e-09 | 2.4504e-10 | 6.5518e-10 | 2.7661e-10 | 1.44e-11 | 341430.344
431454 | 3.8694e-09 | 4.5972e-09 | 1.3416e-10 | 6.1042e-09 | 4.7658e-09 | 2.4711e-10 | 6.5895e-10 | 2.7475e-10 | 1.4407e-11 | 341442.531
431466.156 | 3.8493e-09 | 4.5447e-09 | 1.3407e-10 | 6.1363e-09 | 4.7365e-09 | 2.4251e-10 | 6.655e-10 | 2.7647e-10 | 1.4448e-11 | 341454.687
431478.313 | 3.8504e-09 | 4.5649e-09 | 1.3348e-10 | 6.1111e-09 | 4.7272e-09 | 2.4414e-10 | 6.5774e-10 | 2.7415e-10 | 1.4594e-11 | 341466.844
431490.5 | 3.8527e-09 | 4.5635e-09 | 1.3385e-10 | 6.1476e-09 | 4.7468e-09 | 2.4571e-10 | 6.6092e-10 | 2.7732e-10 | 1.435e-11 | 341479.031
431502.656 | 3.8646e-09 | 4.5662e-09 | 1.3268e-10 | 6.1891e-09 | 4.7169e-09 | 2.4474e-10 | 6.5318e-10 | 2.7642e-10 | 1.4656e-11 | 341491.187
431514.813 | 3.8265e-09 | 4.5742e-09 | 1.3317e-10 | 6.1509e-09 | 4.7719e-09 | 2.4642e-10 | 6.5904e-10 | 2.786e-10 | 1.4555e-11 | 341503.344
431527 | 3.8358e-09 | 4.5942e-09 | 1.3564e-10 | 6.1334e-09 | 4.7761e-09 | 2.4688e-10 | 6.597e-10 | 2.7709e-10 | 1.4358e-11 | 341515.531
431539.156 | 3.8887e-09 | 4.6045e-09 | 1.339e-10 | 6.1316e-09 | 4.7989e-09 | 2.473e-10 | 6.6145e-10 | 2.7702e-10 | 1.4494e-11 | 341527.687
431551.313 | 3.8269e-09 | 4.6147e-09 | 1.3408e-10 | 6.2161e-09 | 4.759e-09 | 2.4605e-10 | 6.673e-10 | 2.7561e-10 | 1.4416e-11 | 341539.844
431563.5 | 3.8698e-09 | 4.5262e-09 | 1.33e-10 | 6.1576e-09 | 4.7526e-09 | 2.4482e-10 | 6.5434e-10 | 2.7734e-10 | 1.4393e-11 | 341552.031
431575.656 | 3.8616e-09 | 4.5826e-09 | 1.3538e-10 | 6.1098e-09 | 4.7419e-09 | 2.4316e-10 | 6.5576e-10 | 2.7223e-10 | 1.4436e-11 | 341564.187
431587.813 | 3.8599e-09 | 4.5849e-09 | 1.337e-10 | 6.0715e-09 | 4.7621e-09 | 2.4625e-10 | 6.6078e-10 | 2.7628e-10 | 1.4369e-11 | 341576.344
431600 | 3.886e-09 | 4.5662e-09 | 1.3519e-10 | 6.2586e-09 | 4.7825e-09 | 2.4671e-10 | 6.677e-10 | 2.741e-10 | 1.437e-11 | 341588.531
431612.156 | 3.8769e-09 | 4.541e-09 | 1.338e-10 | 6.1569e-09 | 4.7557e-09 | 2.4576e-10 | 6.6696e-10 | 2.7673e-10 | 1.4591e-11 | 341600.687
431624.313 | 3.882e-09 | 4.5842e-09 | 1.3413e-10 | 6.2244e-09 | 4.802e-09 | 2.4404e-10 | 6.6692e-10 | 2.7657e-10 | 1.4501e-11 | 341612.844
431636.5 | 3.8596e-09 | 4.6247e-09 | 1.3453e-10 | 6.1781e-09 | 4.7864e-09 | 2.4833e-10 | 6.6822e-10 | 2.7402e-10 | 1.4574e-11 | 341625.031
431648.656 | 3.9079e-09 | 4.6475e-09 | 1.3383e-10 | 6.1518e-09 | 4.803e-09 | 2.4618e-10 | 6.6633e-10 | 2.7591e-10 | 1.4566e-11 | 341637.187
431660.813 | 3.8791e-09 | 4.6001e-09 | 1.3473e-10 | 6.1091e-09 | 4.7572e-09 | 2.4488e-10 | 6.5831e-10 | 2.7761e-10 | 1.4411e-11 | 341649.344
431673 | 3.8485e-09 | 4.6669e-09 | 1.3435e-10 | 6.1836e-09 | 4.7887e-09 | 2.4624e-10 | 6.6592e-10 | 2.7683e-10 | 1.4447e-11 | 341661.531
431685.156 | 3.8255e-09 | 4.5967e-09 | 1.3439e-10 | 6.0889e-09 | 4.7518e-09 | 2.4742e-10 | 6.6402e-10 | 2.7715e-10 | 1.4264e-11 | 341673.687
431697.313 | 3.8724e-09 | 4.5965e-09 | 1.3435e-10 | 6.1224e-09 | 4.8165e-09 | 2.4486e-10 | 6.6304e-10 | 2.7438e-10 | 1.448e-11 | 341685.844
431709.5 | 3.8783e-09 | 4.5602e-09 | 1.3445e-10 | 6.1883e-09 | 4.7615e-09 | 2.4688e-10 | 6.6385e-10 | 2.7322e-10 | 1.4555e-11 | 341698.031
431721.656 | 3.8877e-09 | 4.5514e-09 | 1.3422e-10 | 6.2052e-09 | 4.7291e-09 | 2.4609e-10 | 6.6234e-10 | 2.7812e-10 | 1.4568e-11 | 341710.187
431733.813 | 3.9131e-09 | 4.6095e-09 | 1.3445e-10 | 6.1687e-09 | 4.7555e-09 | 2.4432e-10 | 6.6021e-10 | 2.7778e-10 | 1.4625e-11 | 341722.344
431746 | 3.9111e-09 | 4.587e-09 | 1.3422e-10 | 6.1214e-09 | 4.7608e-09 | 2.4648e-10 | 6.6603e-10 | 2.7628e-10 | 1.4341e-11 | 341734.531
431758.156 | 3.8858e-09 | 4.5993e-09 | 1.3391e-10 | 6.2055e-09 | 4.788e-09 | 2.447e-10 | 6.5758e-10 | 2.7917e-10 | 1.467e-11 | 341746.687
431770.344 | 3.8857e-09 | 4.5915e-09 | 1.3365e-10 | 6.1378e-09 | 4.742e-09 | 2.4477e-10 | 6.595e-10 | 2.7536e-10 | 1.4304e-11 | 341758.875
431782.5 | 3.8422e-09 | 4.5818e-09 | 1.3376e-10 | 6.1264e-09 | 4.762e-09 | 2.4715e-10 | 6.6276e-10 | 2.7464e-10 | 1.4324e-11 | 341771.031
431794.656 | 3.87e-09 | 4.5893e-09 | 1.3381e-10 | 6.1717e-09 | 4.7676e-09 | 2.4552e-10 | 6.6321e-10 | 2.771e-10 | 1.4241e-11 | 341783.187
431806.844 | 3.8825e-09 | 4.646e-09 | 1.3512e-10 | 6.1208e-09 | 4.7442e-09 | 2.4437e-10 | 6.6575e-10 | 2.7453e-10 | 1.4617e-11 | 341795.375
431819 | 3.8496e-09 | 4.5655e-09 | 1.3344e-10 | 6.1843e-09 | 4.7629e-09 | 2.4522e-10 | 6.5582e-10 | 2.7554e-10 | 1.4272e-11 | 341807.531
431831.156 | 3.8579e-09 | 4.6122e-09 | 1.3528e-10 | 6.0876e-09 | 4.7764e-09 | 2.4818e-10 | 6.6701e-10 | 2.7703e-10 | 1.4455e-11 | 341819.687
431843.344 | 3.8389e-09 | 4.6002e-09 | 1.3327e-10 | 6.1776e-09 | 4.7493e-09 | 2.4472e-10 | 6.6053e-10 | 2.7404e-10 | 1.4527e-11 | 341831.875
431855.5 | 3.8617e-09 | 4.5808e-09 | 1.3291e-10 | 6.1431e-09 | 4.7146e-09 | 2.4596e-10 | 6.6374e-10 | 2.7595e-10 | 1.4518e-11 | 341844.031
431867.656 | 3.8605e-09 | 4.5831e-09 | 1.3393e-10 | 6.2089e-09 | 4.7765e-09 | 2.4474e-10 | 6.6285e-10 | 2.7671e-10 | 1.4396e-11 | 341856.187
431879.844 | 3.8309e-09 | 4.6249e-09 | 1.3321e-10 | 6.1299e-09 | 4.7297e-09 | 2.4738e-10 | 6.6044e-10 | 2.7775e-10 | 1.4346e-11 | 341868.375
431892 | 3.8554e-09 | 4.6095e-09 | 1.3458e-10 | 6.1204e-09 | 4.744e-09 | 2.4512e-10 | 6.6537e-10 | 2.7589e-10 | 1.4499e-11 | 341880.531
431904.156 | 3.866e-09 | 4.5865e-09 | 1.327e-10 | 6.1349e-09 | 4.7639e-09 | 2.4617e-10 | 6.5729e-10 | 2.7845e-10 | 1.4261e-11 | 341892.687
431916.344 | 3.8979e-09 | 4.6006e-09 | 1.3312e-10 | 6.0666e-09 | 4.7783e-09 | 2.449e-10 | 6.564e-10 | 2.7399e-10 | 1.4459e-11 | 341904.875
431928.5 | 3.841e-09 | 4.5373e-09 | 1.3366e-10 | 6.0768e-09 | 4.7778e-09 | 2.4417e-10 | 6.5947e-10 | 2.7298e-10 | 1.4274e-11 | 341917.031
431940.656 | 3.8479e-09 | 4.5653e-09 | 1.3405e-10 | 6.0564e-09 | 4.7491e-09 | 2.4578e-10 | 6.625e-10 | 2.7535e-10 | 1.4442e-11 | 341929.187
431952.844 | 3.8629e-09 | 4.5913e-09 | 1.3252e-10 | 6.1702e-09 | 4.7581e-09 | 2.4721e-10 | 6.5514e-10 | 2.7627e-10 | 1.4585e-11 | 341941.375
431965 | 3.8527e-09 | 4.62e-09 | 1.3398e-10 | 6.1296e-09 | 4.7412e-09 | 2.4401e-10 | 6.6001e-10 | 2.7766e-10 | 1.4469e-11 | 341953.531
431977.156 | 3.8815e-09 | 4.6406e-09 | 1.3504e-10 | 6.1494e-09 | 4.7598e-09 | 2.4455e-10 | 6.571e-10 | 2.7689e-10 | 1.4511e-11 | 341965.687
431989.344 | 3.8012e-09 | 4.6047e-09 | 1.3375e-10 | 6.1169e-09 | 4.7396e-09 | 2.4578e-10 | 6.6101e-10 | 2.748e-10 | 1.4388e-11 | 341977.875
432001.5 | 3.8427e-09 | 4.5742e-09 | 1.338e-10 | 6.1588e-09 | 4.8073e-09 | 2.4439e-10 | 6.5987e-10 | 2.7201e-10 | 1.4526e-11 | 341990.031
432013.656 | 3.9011e-09 | 4.6399e-09 | 1.3408e-10 | 6.0472e-09 | 4.7715e-09 | 2.4746e-10 | 6.5694e-10 | 2.7678e-10 | 1.431e-11 | 342002.187
432025.844 | 3.903e-09 | 4.5959e-09 | 1.3487e-10 | 6.1804e-09 | 4.8088e-09 | 2.4563e-10 | 6.6956e-10 | 2.741e-10 | 1.4656e-11 | 342014.375
432038 | 3.8691e-09 | 4.5978e-09 | 1.3522e-10 | 6.1689e-09 | 4.7358e-09 | 2.47e-10 | 6.6725e-10 | 2.7608e-10 | 1.4346e-11 | 342026.531
432050.156 | 3.8826e-09 | 4.5627e-09 | 1.3496e-10 | 6.164e-09 | 4.7271e-09 | 2.4494e-10 | 6.6991e-10 | 2.7415e-10 | 1.446e-11 | 342038.687
432062.344 | 3.8626e-09 | 4.6007e-09 | 1.3285e-10 | 6.1113e-09 | 4.7719e-09 | 2.4504e-10 | 6.6478e-10 | 2.762e-10 | 1.4403e-11 | 342050.875
432074.5 | 3.8919e-09 | 4.5728e-09 | 1.3373e-10 | 6.0699e-09 | 4.7418e-09 | 2.4465e-10 | 6.5657e-10 | 2.7203e-10 | 1.4615e-11 | 342063.031
432086.656 | 3.8699e-09 | 4.6247e-09 | 1.353e-10 | 6.0951e-09 | 4.7552e-09 | 2.4663e-10 | 6.4812e-10 | 2.7299e-10 | 1.4644e-11 | 342075.187
432098.844 | 3.8781e-09 | 4.5852e-09 | 1.3672e-10 | 6.0992e-09 | 4.7597e-09 | 2.4571e-10 | 6.607e-10 | 2.7509e-10 | 1.4515e-11 | 342087.375
432111 | 3.8398e-09 | 4.5949e-09 | 1.3429e-10 | 6.1144e-09 | 4.7306e-09 | 2.4592e-10 | 6.4921e-10 | 2.7425e-10 | 1.4471e-11 | 342099.531
432123.188 | 3.8505e-09 | 4.5365e-09 | 1.3456e-10 | 6.1769e-09 | 4.7735e-09 | 2.449e-10 | 6.571e-10 | 2.7555e-10 | 1.4248e-11 | 342111.719
432135.344 | 3.8801e-09 | 4.611e-09 | 1.3418e-10 | 6.1148e-09 | 4.7899e-09 | 2.4493e-10 | 6.6642e-10 | 2.7366e-10 | 1.4438e-11 | 342123.875
432147.5 | 3.8375e-09 | 4.5679e-09 | 1.3281e-10 | 6.1498e-09 | 4.7716e-09 | 2.4828e-10 | 6.5545e-10 | 2.7639e-10 | 1.4501e-11 | 342136.031
432159.688 | 3.8456e-09 | 4.5572e-09 | 1.3346e-10 | 6.0864e-09 | 4.7289e-09 | 2.4403e-10 | 6.5337e-10 | 2.7062e-10 | 1.4197e-11 | 342148.219
432171.844 | 3.8454e-09 | 4.5855e-09 | 1.3475e-10 | 6.124e-09 | 4.7485e-09 | 2.4674e-10 | 6.5934e-10 | 2.7433e-10 | 1.4335e-11 | 342160.375
432184 | 3.8902e-09 | 4.5786e-09 | 1.3303e-10 | 6.0913e-09 | 4.7248e-09 | 2.4642e-10 | 6.5487e-10 | 2.7606e-10 | 1.4418e-11 | 342172.531
432196.188 | 3.8678e-09 | 4.5781e-09 | 1.3345e-10 | 6.0552e-09 | 4.7516e-09 | 2.4354e-10 | 6.5369e-10 | 2.7139e-10 | 1.4476e-11 | 342184.719
432208.344 | 3.8514e-09 | 4.5567e-09 | 1.3311e-10 | 6.0986e-09 | 4.7669e-09 | 2.4422e-10 | 6.5167e-10 | 2.717e-10 | 1.424e-11 | 342196.875
432220.5 | 3.8608e-09 | 4.5471e-09 | 1.3412e-10 | 6.087e-09 | 4.7334e-09 | 2.4268e-10 | 6.5185e-10 | 2.7192e-10 | 1.4338e-11 | 342209.031
432232.688 | 3.8557e-09 | 4.5544e-09 | 1.3279e-10 | 6.0951e-09 | 4.713e-09 | 2.4549e-10 | 6.5447e-10 | 2.7162e-10 | 1.4156e-11 | 342221.219
432244.844 | 3.8955e-09 | 4.6249e-09 | 1.336e-10 | 6.0777e-09 | 4.777e-09 | 2.4297e-10 | 6.5036e-10 | 2.7488e-10 | 1.4369e-11 | 342233.375
432257 | 3.8232e-09 | 4.5309e-09 | 1.3349e-10 | 6.0908e-09 | 4.7871e-09 | 2.4439e-10 | 6.5265e-10 | 2.7152e-10 | 1.4637e-11 | 342245.531
432269.188 | 3.835e-09 | 4.5654e-09 | 1.3172e-10 | 5.9811e-09 | 4.7698e-09 | 2.4248e-10 | 6.5876e-10 | 2.7318e-10 | 1.4579e-11 | 342257.719
432281.344 | 3.8637e-09 | 4.5649e-09 | 1.3398e-10 | 6.0849e-09 | 4.7307e-09 | 2.4573e-10 | 6.5244e-10 | 2.7254e-10 | 1.4319e-11 | 342269.875
432293.5 | 3.8264e-09 | 4.5567e-09 | 1.3252e-10 | 6.1353e-09 | 4.7361e-09 | 2.4321e-10 | 6.5031e-10 | 2.7092e-10 | 1.4435e-11 | 342282.031
432305.688 | 3.8316e-09 | 4.5508e-09 | 1.3363e-10 | 6.0637e-09 | 4.6849e-09 | 2.4213e-10 | 6.5176e-10 | 2.7062e-10 | 1.4116e-11 | 342294.219
432317.844 | 3.8676e-09 | 4.5538e-09 | 1.3325e-10 | 6.0541e-09 | 4.7593e-09 | 2.4315e-10 | 6.5209e-10 | 2.7044e-10 | 1.4225e-11 | 342306.375
432330 | 3.8213e-09 | 4.5803e-09 | 1.3294e-10 | 6.0142e-09 | 4.7617e-09 | 2.4256e-10 | 6.5212e-10 | 2.7128e-10 | 1.4209e-11 | 342318.531
432342.188 | 3.8306e-09 | 4.5344e-09 | 1.3248e-10 | 6.1398e-09 | 4.7081e-09 | 2.4438e-10 | 6.5642e-10 | 2.738e-10 | 1.4369e-11 | 342330.719
432354.344 | 3.8489e-09 | 4.5597e-09 | 1.3225e-10 | 6.0574e-09 | 4.7539e-09 | 2.4191e-10 | 6.6307e-10 | 2.7061e-10 | 1.4538e-11 | 342342.875
432366.5 | 3.8377e-09 | 4.5565e-09 | 1.3286e-10 | 6.0556e-09 | 4.7451e-09 | 2.4475e-10 | 6.5391e-10 | 2.7307e-10 | 1.4199e-11 | 342355.031
432378.688 | 3.8598e-09 | 4.5156e-09 | 1.336e-10 | 6.1534e-09 | 4.8007e-09 | 2.4645e-10 | 6.5538e-10 | 2.7314e-10 | 1.4436e-11 | 342367.219
432390.844 | 3.8602e-09 | 4.5783e-09 | 1.3359e-10 | 6.1047e-09 | 4.734e-09 | 2.44e-10 | 6.6072e-10 | 2.7351e-10 | 1.4203e-11 | 342379.375
432403 | 3.8699e-09 | 4.5417e-09 | 1.3351e-10 | 6.0766e-09 | 4.7672e-09 | 2.453e-10 | 6.5733e-10 | 2.7281e-10 | 1.4366e-11 | 342391.531
432415.188 | 3.8725e-09 | 4.544e-09 | 1.3209e-10 | 6.0472e-09 | 4.6597e-09 | 2.4431e-10 | 6.5579e-10 | 2.7211e-10 | 1.4293e-11 | 342403.719
432427.344 | 3.8619e-09 | 4.5737e-09 | 1.3368e-10 | 6.1517e-09 | 4.7584e-09 | 2.4293e-10 | 6.5608e-10 | 2.7505e-10 | 1.4427e-11 | 342415.875
432439.5 | 3.8606e-09 | 4.5983e-09 | 1.3225e-10 | 6.0779e-09 | 4.6491e-09 | 2.4051e-10 | 6.4937e-10 | 2.7181e-10 | 1.4228e-11 | 342428.031
432451.688 | 3.8761e-09 | 4.5848e-09 | 1.3302e-10 | 6.1336e-09 | 4.7233e-09 | 2.4544e-10 | 6.5687e-10 | 2.7218e-10 | 1.4304e-11 | 342440.219
432463.844 | 3.8885e-09 | 4.5669e-09 | 1.3346e-10 | 6.0957e-09 | 4.7471e-09 | 2.4472e-10 | 6.6326e-10 | 2.732e-10 | 1.4318e-11 | 342452.375
432476 | 3.8849e-09 | 4.5438e-09 | 1.3261e-10 | 6.116e-09 | 4.7744e-09 | 2.4658e-10 | 6.6356e-10 | 2.762e-10 | 1.4517e-11 | 342464.531
432488.188 | 3.8447e-09 | 4.5569e-09 | 1.3268e-10 | 6.1218e-09 | 4.6948e-09 | 2.4278e-10 | 6.5268e-10 | 2.7465e-10 | 1.4306e-11 | 342476.719
432500.344 | 3.8988e-09 | 4.5663e-09 | 1.3241e-10 | 6.1034e-09 | 4.7779e-09 | 2.4427e-10 | 6.5799e-10 | 2.7262e-10 | 1.4192e-11 | 342488.875
432512.531 | 3.8818e-09 | 4.5368e-09 | 1.3324e-10 | 6.1094e-09 | 4.7009e-09 | 2.4372e-10 | 6.5681e-10 | 2.719e-10 | 1.4508e-11 | 342501.062
432524.688 | 3.8742e-09 | 4.5401e-09 | 1.3341e-10 | 6.0597e-09 | 4.809e-09 | 2.4452e-10 | 6.6119e-10 | 2.744e-10 | 1.429e-11 | 342513.219
432536.844 | 3.8621e-09 | 4.5208e-09 | 1.3217e-10 | 6.1402e-09 | 4.7518e-09 | 2.4441e-10 | 6.5539e-10 | 2.7271e-10 | 1.4231e-11 | 342525.375
432549.031 | 3.8473e-09 | 4.5379e-09 | 1.3326e-10 | 6.1013e-09 | 4.7243e-09 | 2.417e-10 | 6.5488e-10 | 2.7246e-10 | 1.4197e-11 | 342537.562
432561.188 | 3.8873e-09 | 4.5662e-09 | 1.3167e-10 | 6.0597e-09 | 4.7323e-09 | 2.4093e-10 | 6.5211e-10 | 2.7247e-10 | 1.4266e-11 | 342549.719
432573.344 | 3.8237e-09 | 4.5769e-09 | 1.3285e-10 | 6.1497e-09 | 4.7313e-09 | 2.4351e-10 | 6.5202e-10 | 2.7223e-10 | 1.4494e-11 | 342561.875
432585.531 | 3.8513e-09 | 4.5686e-09 | 1.3344e-10 | 6.0838e-09 | 4.7174e-09 | 2.4237e-10 | 6.5315e-10 | 2.7447e-10 | 1.4165e-11 | 342574.062
432597.688 | 3.8637e-09 | 4.5516e-09 | 1.325e-10 | 6.1253e-09 | 4.7625e-09 | 2.4442e-10 | 6.5835e-10 | 2.7375e-10 | 1.4483e-11 | 342586.219
432609.844 | 3.8803e-09 | 4.5669e-09 | 1.3184e-10 | 6.0349e-09 | 4.7504e-09 | 2.4464e-10 | 6.5255e-10 | 2.737e-10 | 1.4444e-11 | 342598.375
432622.031 | 3.8356e-09 | 4.5615e-09 | 1.3248e-10 | 6.1249e-09 | 4.7357e-09 | 2.4578e-10 | 6.5934e-10 | 2.7371e-10 | 1.4223e-11 | 342610.562
432634.188 | 3.9063e-09 | 4.5019e-09 | 1.3335e-10 | 6.1024e-09 | 4.7382e-09 | 2.4324e-10 | 6.6039e-10 | 2.7531e-10 | 1.4205e-11 | 342622.719
432646.344 | 3.8517e-09 | 4.5392e-09 | 1.3079e-10 | 6.1033e-09 | 4.7141e-09 | 2.4125e-10 | 6.498e-10 | 2.7413e-10 | 1.4437e-11 | 342634.875
432658.531 | 3.8308e-09 | 4.5619e-09 | 1.3217e-10 | 6.1254e-09 | 4.7031e-09 | 2.4255e-10 | 6.5691e-10 | 2.7416e-10 | 1.4164e-11 | 342647.062
432670.688 | 3.9081e-09 | 4.5406e-09 | 1.3268e-10 | 6.088e-09 | 4.6891e-09 | 2.4196e-10 | 6.4819e-10 | 2.7094e-10 | 1.4317e-11 | 342659.219
432682.844 | 3.8374e-09 | 4.5559e-09 | 1.3214e-10 | 6.1136e-09 | 4.7097e-09 | 2.4205e-10 | 6.5722e-10 | 2.7388e-10 | 1.4357e-11 | 342671.375
432695.031 | 3.8663e-09 | 4.5812e-09 | 1.323e-10 | 5.9999e-09 | 4.7609e-09 | 2.4239e-10 | 6.526e-10 | 2.7467e-10 | 1.4238e-11 | 342683.562
432707.188 | 3.8358e-09 | 4.507e-09 | 1.3336e-10 | 6.0838e-09 | 4.7205e-09 | 2.4307e-10 | 6.5719e-10 | 2.7457e-10 | 1.4365e-11 | 342695.719
432719.344 | 3.8439e-09 | 4.5409e-09 | 1.3276e-10 | 6.1374e-09 | 4.6652e-09 | 2.4233e-10 | 6.5561e-10 | 2.7385e-10 | 1.4372e-11 | 342707.875
432731.531 | 3.8011e-09 | 4.5219e-09 | 1.3311e-10 | 6.0468e-09 | 4.7043e-09 | 2.4312e-10 | 6.5535e-10 | 2.7225e-10 | 1.4368e-11 | 342720.062
432743.688 | 3.8204e-09 | 4.5134e-09 | 1.3272e-10 | 6.0731e-09 | 4.7579e-09 | 2.4279e-10 | 6.5768e-10 | 2.713e-10 | 1.4285e-11 | 342732.219
432755.844 | 3.8116e-09 | 4.574e-09 | 1.3031e-10 | 6.0514e-09 | 4.7098e-09 | 2.4311e-10 | 6.5601e-10 | 2.7243e-10 | 1.4183e-11 | 342744.375
432768.031 | 3.8212e-09 | 4.5154e-09 | 1.3224e-10 | 6.0161e-09 | 4.7078e-09 | 2.4174e-10 | 6.5231e-10 | 2.7159e-10 | 1.4311e-11 | 342756.562
432780.188 | 3.8225e-09 | 4.5591e-09 | 1.3343e-10 | 6.1564e-09 | 4.7163e-09 | 2.4292e-10 | 6.5241e-10 | 2.7207e-10 | 1.4258e-11 | 342768.719
432792.344 | 3.8643e-09 | 4.5413e-09 | 1.3267e-10 | 6.0409e-09 | 4.7101e-09 | 2.4237e-10 | 6.504e-10 | 2.7348e-10 | 1.4196e-11 | 342780.875
432804.531 | 3.8259e-09 | 4.5413e-09 | 1.3116e-10 | 6.1205e-09 | 4.7353e-09 | 2.437e-10 | 6.5493e-10 | 2.7463e-10 | 1.4213e-11 | 342793.062
432816.688 | 3.8407e-09 | 4.5403e-09 | 1.3291e-10 | 6.1048e-09 | 4.7536e-09 | 2.4624e-10 | 6.5829e-10 | 2.7184e-10 | 1.4317e-11 | 342805.219
432828.844 | 3.8253e-09 | 4.5115e-09 | 1.325e-10 | 6.089e-09 | 4.7415e-09 | 2.4499e-10 | 6.5567e-10 | 2.7245e-10 | 1.4188e-11 | 342817.375
432841.031 | 3.8223e-09 | 4.5748e-09 | 1.3093e-10 | 6.0572e-09 | 4.7009e-09 | 2.4157e-10 | 6.505e-10 | 2.742e-10 | 1.4198e-11 | 342829.562
432853.188 | 3.8343e-09 | 4.5486e-09 | 1.3143e-10 | 6.087e-09 | 4.6967e-09 | 2.4305e-10 | 6.5454e-10 | 2.7123e-10 | 1.4226e-11 | 342841.719
432865.344 | 3.8646e-09 | 4.5557e-09 | 1.3228e-10 | 6.0899e-09 | 4.7084e-09 | 2.4286e-10 | 6.562e-10 | 2.7113e-10 | 1.4402e-11 | 342853.875
432877.531 | 3.8394e-09 | 4.5007e-09 | 1.3311e-10 | 6.1124e-09 | 4.7268e-09 | 2.4319e-10 | 6.5328e-10 | 2.7435e-10 | 1.4331e-11 | 342866.062
432889.688 | 3.825e-09 | 4.5277e-09 | 1.3286e-10 | 6.064e-09 | 4.7312e-09 | 2.3944e-10 | 6.533e-10 | 2.7153e-10 | 1.4457e-11 | 342878.219
432901.875 | 3.83e-09 | 4.5643e-09 | 1.3321e-10 | 6.1012e-09 | 4.6889e-09 | 2.4202e-10 | 6.5198e-10 | 2.7511e-10 | 1.4226e-11 | 342890.406
432914.031 | 3.7835e-09 | 4.5081e-09 | 1.3221e-10 | 6.1228e-09 | 4.7313e-09 | 2.4093e-10 | 6.5002e-10 | 2.7332e-10 | 1.4232e-11 | 342902.562
432926.188 | 3.8314e-09 | 4.5322e-09 | 1.3282e-10 | 6.0839e-09 | 4.7396e-09 | 2.4182e-10 | 6.5395e-10 | 2.7233e-10 | 1.4211e-11 | 342914.719
432938.375 | 3.8436e-09 | 4.5237e-09 | 1.3308e-10 | 6.1236e-09 | 4.7088e-09 | 2.4215e-10 | 6.5115e-10 | 2.7375e-10 | 1.4338e-11 | 342926.906
432950.531 | 3.8584e-09 | 4.5652e-09 | 1.3268e-10 | 6.1792e-09 | 4.7463e-09 | 2.4271e-10 | 6.4807e-10 | 2.7178e-10 | 1.4183e-11 | 342939.062
432962.688 | 3.7908e-09 | 4.5264e-09 | 1.3315e-10 | 6.0975e-09 | 4.698e-09 | 2.3883e-10 | 6.5694e-10 | 2.7031e-10 | 1.431e-11 | 342951.219
432974.875 | 3.8809e-09 | 4.5235e-09 | 1.3295e-10 | 6.1103e-09 | 4.6922e-09 | 2.4377e-10 | 6.5338e-10 | 2.7094e-10 | 1.4361e-11 | 342963.406
432987.031 | 3.8335e-09 | 4.5636e-09 | 1.3279e-10 | 6.1018e-09 | 4.6929e-09 | 2.4209e-10 | 6.5629e-10 | 2.721e-10 | 1.452e-11 | 342975.562
432999.188 | 3.8199e-09 | 4.5852e-09 | 1.3303e-10 | 6.0767e-09 | 4.7318e-09 | 2.4064e-10 | 6.5843e-10 | 2.6968e-10 | 1.4269e-11 | 342987.719
433011.375 | 3.8085e-09 | 4.5625e-09 | 1.3251e-10 | 6.034e-09 | 4.7722e-09 | 2.4386e-10 | 6.5563e-10 | 2.7505e-10 | 1.4357e-11 | 342999.906
433023.531 | 3.8238e-09 | 4.5777e-09 | 1.3116e-10 | 6.0979e-09 | 4.6958e-09 | 2.4268e-10 | 6.4545e-10 | 2.7025e-10 | 1.4337e-11 | 343012.062
433035.688 | 3.8249e-09 | 4.5121e-09 | 1.3177e-10 | 6.0547e-09 | 4.7351e-09 | 2.4341e-10 | 6.5641e-10 | 2.6786e-10 | 1.4359e-11 | 343024.219
433047.875 | 3.8032e-09 | 4.5432e-09 | 1.3114e-10 | 6.0401e-09 | 4.7106e-09 | 2.393e-10 | 6.4623e-10 | 2.7191e-10 | 1.4267e-11 | 343036.406
433060.031 | 3.799e-09 | 4.5473e-09 | 1.3074e-10 | 6.0446e-09 | 4.7207e-09 | 2.3945e-10 | 6.5619e-10 | 2.7428e-10 | 1.4293e-11 | 343048.562
433072.188 | 3.8042e-09 | 4.5059e-09 | 1.336e-10 | 6.0588e-09 | 4.721e-09 | 2.4023e-10 | 6.5769e-10 | 2.7141e-10 | 1.4428e-11 | 343060.719
433084.375 | 3.823e-09 | 4.534e-09 | 1.3113e-10 | 6.1254e-09 | 4.7179e-09 | 2.4062e-10 | 6.5146e-10 | 2.7045e-10 | 1.4096e-11 | 343072.906
433096.531 | 3.8271e-09 | 4.5028e-09 | 1.3247e-10 | 6.0926e-09 | 4.7448e-09 | 2.4188e-10 | 6.5915e-10 | 2.7715e-10 | 1.4337e-11 | 343085.062
433108.688 | 3.8829e-09 | 4.5625e-09 | 1.3077e-10 | 6.1106e-09 | 4.6964e-09 | 2.417e-10 | 6.5766e-10 | 2.7242e-10 | 1.4235e-11 | 343097.219
433120.875 | 3.8288e-09 | 4.5425e-09 | 1.3267e-10 | 6.0391e-09 | 4.7552e-09 | 2.4143e-10 | 6.5133e-10 | 2.7452e-10 | 1.4459e-11 | 343109.406
433133.031 | 3.8454e-09 | 4.5267e-09 | 1.3277e-10 | 6.0228e-09 | 4.7246e-09 | 2.4092e-10 | 6.5894e-10 | 2.7591e-10 | 1.4406e-11 | 343121.562
433145.188 | 3.8201e-09 | 4.5521e-09 | 1.328e-10 | 6.0862e-09 | 4.7453e-09 | 2.4265e-10 | 6.5442e-10 | 2.7244e-10 | 1.427e-11 | 343133.719
433157.375 | 3.8884e-09 | 4.559e-09 | 1.3346e-10 | 5.9867e-09 | 4.71e-09 | 2.452e-10 | 6.5216e-10 | 2.7424e-10 | 1.4425e-11 | 343145.906
433169.531 | 3.8398e-09 | 4.5146e-09 | 1.3419e-10 | 6.1307e-09 | 4.6958e-09 | 2.4484e-10 | 6.6025e-10 | 2.7596e-10 | 1.4313e-11 | 343158.062
433181.688 | 3.8649e-09 | 4.5159e-09 | 1.3444e-10 | 6.1067e-09 | 4.7112e-09 | 2.4402e-10 | 6.577e-10 | 2.7431e-10 | 1.4254e-11 | 343170.219
433193.875 | 3.8715e-09 | 4.5448e-09 | 1.352e-10 | 6.1145e-09 | 4.7472e-09 | 2.4313e-10 | 6.5407e-10 | 2.7529e-10 | 1.4309e-11 | 343182.406
433206.031 | 3.8211e-09 | 4.5096e-09 | 1.3261e-10 | 6.0999e-09 | 4.7214e-09 | 2.4368e-10 | 6.4972e-10 | 2.729e-10 | 1.4426e-11 | 343194.562
433218.188 | 3.8425e-09 | 4.5389e-09 | 1.3386e-10 | 6.081e-09 | 4.744e-09 | 2.4421e-10 | 6.51e-10 | 2.7395e-10 | 1.4426e-11 | 343206.719
433230.375 | 3.8323e-09 | 4.521e-09 | 1.3315e-10 | 6.0719e-09 | 4.7321e-09 | 2.426e-10 | 6.4809e-10 | 2.6971e-10 | 1.4308e-11 | 343218.906
433242.531 | 3.8048e-09 | 4.5687e-09 | 1.351e-10 | 6.0008e-09 | 4.7231e-09 | 2.4065e-10 | 6.5419e-10 | 2.7413e-10 | 1.4564e-11 | 343231.062
433254.688 | 3.8253e-09 | 4.5908e-09 | 1.3429e-10 | 6.0826e-09 | 4.7437e-09 | 2.4359e-10 | 6.5891e-10 | 2.7329e-10 | 1.4328e-11 | 343243.219
433266.875 | 3.8732e-09 | 4.5552e-09 | 1.3443e-10 | 6.16e-09 | 4.716e-09 | 2.4225e-10 | 6.5766e-10 | 2.7251e-10 | 1.4374e-11 | 343255.406
433279.031 | 3.8422e-09 | 4.562e-09 | 1.3474e-10 | 6.1323e-09 | 4.7592e-09 | 2.4347e-10 | 6.6115e-10 | 2.7526e-10 | 1.4455e-11 | 343267.562
433291.219 | 3.831e-09 | 4.608e-09 | 1.3198e-10 | 6.1084e-09 | 4.704e-09 | 2.4077e-10 | 6.5435e-10 | 2.7305e-10 | 1.4363e-11 | 343279.75
433303.375 | 3.8252e-09 | 4.5712e-09 | 1.3252e-10 | 6.0879e-09 | 4.7318e-09 | 2.4251e-10 | 6.5071e-10 | 2.742e-10 | 1.4128e-11 | 343291.906
433315.531 | 3.8675e-09 | 4.5317e-09 | 1.3447e-10 | 6.1201e-09 | 4.7251e-09 | 2.4358e-10 | 6.5883e-10 | 2.7614e-10 | 1.4149e-11 | 343304.062
433327.719 | 3.8396e-09 | 4.591e-09 | 1.3355e-10 | 6.133e-09 | 4.7261e-09 | 2.4459e-10 | 6.7155e-10 | 2.7609e-10 | 1.4311e-11 | 343316.25
433339.875 | 3.8659e-09 | 4.6042e-09 | 1.3436e-10 | 6.1556e-09 | 4.7673e-09 | 2.4304e-10 | 6.6698e-10 | 2.7424e-10 | 1.4264e-11 | 343328.406
433352.031 | 3.822e-09 | 4.551e-09 | 1.3449e-10 | 6.075e-09 | 4.7715e-09 | 2.4213e-10 | 6.5896e-10 | 2.7378e-10 | 1.4413e-11 | 343340.562
433364.219 | 3.8918e-09 | 4.5555e-09 | 1.3425e-10 | 6.0738e-09 | 4.788e-09 | 2.4168e-10 | 6.6184e-10 | 2.7299e-10 | 1.4464e-11 | 343352.75
433376.375 | 3.8608e-09 | 4.6084e-09 | 1.3382e-10 | 6.0833e-09 | 4.7504e-09 | 2.4165e-10 | 6.5862e-10 | 2.7675e-10 | 1.4377e-11 | 343364.906
433388.531 | 3.8708e-09 | 4.5319e-09 | 1.3368e-10 | 6.1259e-09 | 4.7677e-09 | 2.4447e-10 | 6.5687e-10 | 2.7268e-10 | 1.4371e-11 | 343377.062
433400.719 | 3.8544e-09 | 4.5936e-09 | 1.3358e-10 | 6.0587e-09 | 4.7185e-09 | 2.4479e-10 | 6.5293e-10 | 2.7347e-10 | 1.4499e-11 | 343389.25
433412.875 | 3.8351e-09 | 4.5644e-09 | 1.3341e-10 | 6.0674e-09 | 4.8263e-09 | 2.4503e-10 | 6.583e-10 | 2.7491e-10 | 1.4459e-11 | 343401.406
433425.031 | 3.8623e-09 | 4.5764e-09 | 1.3164e-10 | 6.1211e-09 | 4.7808e-09 | 2.4728e-10 | 6.6314e-10 | 2.7472e-10 | 1.4317e-11 | 343413.562
433437.219 | 3.8608e-09 | 4.5709e-09 | 1.314e-10 | 6.0784e-09 | 4.7983e-09 | 2.4164e-10 | 6.5506e-10 | 2.7528e-10 | 1.4462e-11 | 343425.75
433449.375 | 3.8811e-09 | 4.555e-09 | 1.3247e-10 | 6.0518e-09 | 4.7478e-09 | 2.42e-10 | 6.5631e-10 | 2.7674e-10 | 1.4522e-11 | 343437.906
433461.531 | 3.9181e-09 | 4.5538e-09 | 1.3226e-10 | 6.0282e-09 | 4.7365e-09 | 2.4178e-10 | 6.5699e-10 | 2.7561e-10 | 1.4083e-11 | 343450.062
433473.719 | 3.8543e-09 | 4.6326e-09 | 1.3276e-10 | 6.1198e-09 | 4.8284e-09 | 2.4168e-10 | 6.5374e-10 | 2.7229e-10 | 1.4562e-11 | 343462.25
433485.875 | 3.8541e-09 | 4.5894e-09 | 1.3254e-10 | 6.1665e-09 | 4.7147e-09 | 2.4107e-10 | 6.5436e-10 | 2.7339e-10 | 1.4492e-11 | 343474.406
433498.031 | 3.8635e-09 | 4.5739e-09 | 1.3335e-10 | 6.1467e-09 | 4.7727e-09 | 2.4288e-10 | 6.5377e-10 | 2.7483e-10 | 1.4138e-11 | 343486.562
433510.219 | 3.8597e-09 | 4.5612e-09 | 1.3259e-10 | 6.0686e-09 | 4.7001e-09 | 2.4258e-10 | 6.7134e-10 | 2.7421e-10 | 1.4188e-11 | 343498.75
433522.375 | 3.8506e-09 | 4.5708e-09 | 1.3252e-10 | 6.07e-09 | 4.723e-09 | 2.4379e-10 | 6.5535e-10 | 2.7268e-10 | 1.4365e-11 | 343510.906
433534.531 | 3.8761e-09 | 4.5231e-09 | 1.3313e-10 | 6.0586e-09 | 4.6626e-09 | 2.4292e-10 | 6.5374e-10 | 2.7057e-10 | 1.4251e-11 | 343523.062
433546.719 | 3.8633e-09 | 4.549e-09 | 1.3285e-10 | 6.075e-09 | 4.709e-09 | 2.4114e-10 | 6.546e-10 | 2.7478e-10 | 1.4237e-11 | 343535.25
433558.875 | 3.8822e-09 | 4.588e-09 | 1.329e-10 | 6.1037e-09 | 4.7645e-09 | 2.4173e-10 | 6.6102e-10 | 2.7429e-10 | 1.4162e-11 | 343547.406
433571.031 | 3.8724e-09 | 4.5789e-09 | 1.3252e-10 | 6.0721e-09 | 4.7462e-09 | 2.3973e-10 | 6.5482e-10 | 2.7579e-10 | 1.4272e-11 | 343559.562
433583.219 | 3.8893e-09 | 4.575e-09 | 1.3329e-10 | 6.1069e-09 | 4.7075e-09 | 2.4407e-10 | 6.5668e-10 | 2.7375e-10 | 1.4361e-11 | 343571.75
433595.375 | 3.8221e-09 | 4.5277e-09 | 1.3344e-10 | 6.036e-09 | 4.7485e-09 | 2.4114e-10 | 6.6086e-10 | 2.7521e-10 | 1.4263e-11 | 343583.906
433607.531 | 3.8308e-09 | 4.5497e-09 | 1.3317e-10 | 6.147e-09 | 4.7444e-09 | 2.423e-10 | 6.5347e-10 | 2.7247e-10 | 1.4317e-11 | 343596.062
433619.719 | 3.832e-09 | 4.5517e-09 | 1.3341e-10 | 6.1377e-09 | 4.656e-09 | 2.4206e-10 | 6.6863e-10 | 2.7517e-10 | 1.4398e-11 | 343608.25
433631.875 | 3.829e-09 | 4.5369e-09 | 1.3475e-10 | 6.2021e-09 | 4.7754e-09 | 2.4141e-10 | 6.5507e-10 | 2.7763e-10 | 1.4386e-11 | 343620.406
433644.063 | 3.8495e-09 | 4.5529e-09 | 1.3453e-10 | 6.1405e-09 | 4.7235e-09 | 2.4325e-10 | 6.6342e-10 | 2.755e-10 | 1.4465e-11 | 343632.594
433656.219 | 3.8536e-09 | 4.5168e-09 | 1.3372e-10 | 6.1196e-09 | 4.7222e-09 | 2.4357e-10 | 6.6169e-10 | 2.7216e-10 | 1.4295e-11 | 343644.75
433668.375 | 3.9044e-09 | 4.5796e-09 | 1.323e-10 | 6.0809e-09 | 4.7758e-09 | 2.4413e-10 | 6.664e-10 | 2.7488e-10 | 1.4371e-11 | 343656.906
433680.563 | 3.8933e-09 | 4.555e-09 | 1.3165e-10 | 6.0926e-09 | 4.7414e-09 | 2.4039e-10 | 6.6142e-10 | 2.738e-10 | 1.4502e-11 | 343669.094
433692.719 | 3.8347e-09 | 4.58e-09 | 1.3358e-10 | 6.1405e-09 | 4.7267e-09 | 2.4367e-10 | 6.5522e-10 | 2.715e-10 | 1.4454e-11 | 343681.25
433704.875 | 3.8333e-09 | 4.5456e-09 | 1.3312e-10 | 6.0527e-09 | 4.6971e-09 | 2.4277e-10 | 6.5548e-10 | 2.7256e-10 | 1.4394e-11 | 343693.406
433717.063 | 3.8676e-09 | 4.5147e-09 | 1.3353e-10 | 6.0997e-09 | 4.7594e-09 | 2.4334e-10 | 6.5393e-10 | 2.7573e-10 | 1.4535e-11 | 343705.594
433729.219 | 3.8419e-09 | 4.5544e-09 | 1.3272e-10 | 6.1389e-09 | 4.7542e-09 | 2.4356e-10 | 6.604e-10 | 2.7345e-10 | 1.4478e-11 | 343717.75
433741.375 | 3.8392e-09 | 4.5721e-09 | 1.3258e-10 | 6.1156e-09 | 4.734e-09 | 2.4172e-10 | 6.5653e-10 | 2.7468e-10 | 1.4316e-11 | 343729.906
433753.563 | 3.8738e-09 | 4.5527e-09 | 1.3216e-10 | 6.1515e-09 | 4.7776e-09 | 2.4241e-10 | 6.5474e-10 | 2.7336e-10 | 1.4267e-11 | 343742.094
433765.719 | 3.8543e-09 | 4.5556e-09 | 1.3346e-10 | 6.0853e-09 | 4.7377e-09 | 2.4081e-10 | 6.5441e-10 | 2.7349e-10 | 1.4129e-11 | 343754.25
433777.875 | 3.8639e-09 | 4.5631e-09 | 1.3245e-10 | 6.0671e-09 | 4.686e-09 | 2.4239e-10 | 6.5739e-10 | 2.7452e-10 | 1.448e-11 | 343766.406
433790.063 | 3.8599e-09 | 4.5544e-09 | 1.3211e-10 | 6.1637e-09 | 4.7392e-09 | 2.4204e-10 | 6.6181e-10 | 2.7412e-10 | 1.435e-11 | 343778.594
433802.219 | 3.8396e-09 | 4.5355e-09 | 1.3173e-10 | 6.1208e-09 | 4.7538e-09 | 2.4099e-10 | 6.5204e-10 | 2.7494e-10 | 1.4326e-11 | 343790.75
433814.375 | 3.8176e-09 | 4.5901e-09 | 1.3368e-10 | 6.0673e-09 | 4.7407e-09 | 2.4142e-10 | 6.4658e-10 | 2.7532e-10 | 1.4264e-11 | 343802.906
433826.563 | 3.8661e-09 | 4.5318e-09 | 1.3205e-10 | 6.0891e-09 | 4.7293e-09 | 2.4204e-10 | 6.5203e-10 | 2.7219e-10 | 1.4261e-11 | 343815.094
433838.719 | 3.8739e-09 | 4.6102e-09 | 1.3293e-10 | 6.116e-09 | 4.7703e-09 | 2.4272e-10 | 6.546e-10 | 2.7476e-10 | 1.4157e-11 | 343827.25
433850.875 | 3.8679e-09 | 4.5176e-09 | 1.3122e-10 | 6.1308e-09 | 4.741e-09 | 2.4356e-10 | 6.6236e-10 | 2.7595e-10 | 1.4251e-11 | 343839.406
433863.063 | 3.866e-09 | 4.5856e-09 | 1.3393e-10 | 6.1213e-09 | 4.7334e-09 | 2.4357e-10 | 6.6059e-10 | 2.767e-10 | 1.4473e-11 | 343851.594
433875.219 | 3.8502e-09 | 4.5454e-09 | 1.3216e-10 | 6.0173e-09 | 4.7727e-09 | 2.4115e-10 | 6.4685e-10 | 2.7284e-10 | 1.4367e-11 | 343863.75
433887.375 | 3.8849e-09 | 4.5644e-09 | 1.3287e-10 | 6.1234e-09 | 4.7594e-09 | 2.439e-10 | 6.5983e-10 | 2.7502e-10 | 1.4345e-11 | 343875.906
433899.563 | 3.8648e-09 | 4.5785e-09 | 1.3327e-10 | 6.0919e-09 | 4.6784e-09 | 2.4211e-10 | 6.6671e-10 | 2.7404e-10 | 1.4389e-11 | 343888.094
433911.719 | 3.8494e-09 | 4.5736e-09 | 1.3171e-10 | 6.1101e-09 | 4.7531e-09 | 2.4319e-10 | 6.4703e-10 | 2.7606e-10 | 1.441e-11 | 343900.25
433923.875 | 3.8362e-09 | 4.4745e-09 | 1.3372e-10 | 6.1519e-09 | 4.7588e-09 | 2.4324e-10 | 6.5559e-10 | 2.7396e-10 | 1.4255e-11 | 343912.406
433936.063 | 3.8238e-09 | 4.5116e-09 | 1.3318e-10 | 6.1451e-09 | 4.7422e-09 | 2.4436e-10 | 6.5608e-10 | 2.7435e-10 | 1.4448e-11 | 343924.594
433948.219 | 3.8351e-09 | 4.5964e-09 | 1.3302e-10 | 6.1047e-09 | 4.7688e-09 | 2.4446e-10 | 6.6052e-10 | 2.7229e-10 | 1.4291e-11 | 343936.75
433960.375 | 3.8475e-09 | 4.576e-09 | 1.3409e-10 | 6.1258e-09 | 4.692e-09 | 2.4255e-10 | 6.6401e-10 | 2.7444e-10 | 1.4365e-11 | 343948.906
433972.563 | 3.8635e-09 | 4.5376e-09 | 1.3325e-10 | 6.0739e-09 | 4.7724e-09 | 2.4259e-10 | 6.4651e-10 | 2.7397e-10 | 1.4269e-11 | 343961.094
433984.719 | 3.8446e-09 | 4.5436e-09 | 1.3416e-10 | 6.1213e-09 | 4.7309e-09 | 2.4103e-10 | 6.5586e-10 | 2.7627e-10 | 1.4396e-11 | 343973.25
433996.875 | 3.9036e-09 | 4.5151e-09 | 1.3314e-10 | 6.0587e-09 | 4.7163e-09 | 2.4119e-10 | 6.5856e-10 | 2.7336e-10 | 1.4224e-11 | 343985.406
434009.063 | 3.8149e-09 | 4.5744e-09 | 1.3187e-10 | 6.0913e-09 | 4.728e-09 | 2.4277e-10 | 6.5608e-10 | 2.7487e-10 | 1.4273e-11 | 343997.594
434021.219 | 3.8526e-09 | 4.5336e-09 | 1.3203e-10 | 6.0959e-09 | 4.7485e-09 | 2.43e-10 | 6.5666e-10 | 2.7411e-10 | 1.424e-11 | 344009.75
434033.406 | 3.8658e-09 | 4.5711e-09 | 1.3401e-10 | 6.1402e-09 | 4.7567e-09 | 2.4315e-10 | 6.6106e-10 | 2.7502e-10 | 1.4419e-11 | 344021.937
434045.563 | 3.8589e-09 | 4.5367e-09 | 1.3246e-10 | 6.1787e-09 | 4.7953e-09 | 2.4165e-10 | 6.5592e-10 | 2.7344e-10 | 1.4309e-11 | 344034.094
434057.719 | 3.856e-09 | 4.5817e-09 | 1.3296e-10 | 6.1288e-09 | 4.7277e-09 | 2.4512e-10 | 6.5494e-10 | 2.7275e-10 | 1.4368e-11 | 344046.25
434069.906 | 3.8544e-09 | 4.5879e-09 | 1.3357e-10 | 6.141e-09 | 4.7346e-09 | 2.4621e-10 | 6.5957e-10 | 2.727e-10 | 1.451e-11 | 344058.437
434082.063 | 3.8644e-09 | 4.5721e-09 | 1.3313e-10 | 6.1527e-09 | 4.74e-09 | 2.4338e-10 | 6.6009e-10 | 2.7754e-10 | 1.4419e-11 | 344070.594
434094.219 | 3.8781e-09 | 4.5494e-09 | 1.3399e-10 | 6.1538e-09 | 4.7266e-09 | 2.4144e-10 | 6.6135e-10 | 2.7517e-10 | 1.4237e-11 | 344082.75
434106.406 | 3.8586e-09 | 4.5954e-09 | 1.3316e-10 | 6.1285e-09 | 4.792e-09 | 2.427e-10 | 6.5826e-10 | 2.7591e-10 | 1.4428e-11 | 344094.937
434118.563 | 3.8687e-09 | 4.5678e-09 | 1.325e-10 | 6.202e-09 | 4.7227e-09 | 2.41e-10 | 6.5828e-10 | 2.7843e-10 | 1.4417e-11 | 344107.094
434130.719 | 3.8491e-09 | 4.5636e-09 | 1.3339e-10 | 6.1783e-09 | 4.8127e-09 | 2.4051e-10 | 6.6341e-10 | 2.7614e-10 | 1.4497e-11 | 344119.25
434142.906 | 3.8924e-09 | 4.5633e-09 | 1.3368e-10 | 6.1241e-09 | 4.7843e-09 | 2.4281e-10 | 6.6055e-10 | 2.7446e-10 | 1.446e-11 | 344131.437
434155.063 | 3.8707e-09 | 4.6089e-09 | 1.3426e-10 | 6.223e-09 | 4.7735e-09 | 2.4542e-10 | 6.6175e-10 | 2.7648e-10 | 1.4227e-11 | 344143.594
434167.219 | 3.851e-09 | 4.5792e-09 | 1.3273e-10 | 6.1369e-09 | 4.6921e-09 | 2.4408e-10 | 6.6047e-10 | 2.7735e-10 | 1.4346e-11 | 344155.75
434179.406 | 3.8401e-09 | 4.5724e-09 | 1.3257e-10 | 6.1693e-09 | 4.7833e-09 | 2.4473e-10 | 6.5647e-10 | 2.7301e-10 | 1.4467e-11 | 344167.937
434191.563 | 3.8589e-09 | 4.5875e-09 | 1.3397e-10 | 6.1519e-09 | 4.7129e-09 | 2.4568e-10 | 6.6183e-10 | 2.7273e-10 | 1.4483e-11 | 344180.094
434203.719 | 3.8723e-09 | 4.5997e-09 | 1.3306e-10 | 6.1042e-09 | 4.7207e-09 | 2.4276e-10 | 6.6513e-10 | 2.7777e-10 | 1.4474e-11 | 344192.25
434215.906 | 3.8445e-09 | 4.5952e-09 | 1.329e-10 | 6.1739e-09 | 4.7635e-09 | 2.449e-10 | 6.6306e-10 | 2.7517e-10 | 1.4412e-11 | 344204.437
434228.063 | 3.8747e-09 | 4.5653e-09 | 1.3389e-10 | 6.2058e-09 | 4.7598e-09 | 2.4445e-10 | 6.6465e-10 | 2.7411e-10 | 1.4513e-11 | 344216.594
434240.219 | 3.8432e-09 | 4.5645e-09 | 1.3329e-10 | 6.1874e-09 | 4.7188e-09 | 2.4601e-10 | 6.6578e-10 | 2.7224e-10 | 1.4293e-11 | 344228.75
434252.406 | 3.8554e-09 | 4.578e-09 | 1.3405e-10 | 6.1016e-09 | 4.7889e-09 | 2.4174e-10 | 6.6565e-10 | 2.7359e-10 | 1.4363e-11 | 344240.937
434264.563 | 3.8641e-09 | 4.5424e-09 | 1.3174e-10 | 6.1675e-09 | 4.7964e-09 | 2.447e-10 | 6.5714e-10 | 2.7426e-10 | 1.42e-11 | 344253.094
434276.719 | 3.9092e-09 | 4.5848e-09 | 1.3319e-10 | 6.1096e-09 | 4.7153e-09 | 2.4284e-10 | 6.6266e-10 | 2.7513e-10 | 1.434e-11 | 344265.25
434288.906 | 3.8794e-09 | 4.5647e-09 | 1.3423e-10 | 6.1999e-09 | 4.7431e-09 | 2.4386e-10 | 6.5697e-10 | 2.7333e-10 | 1.4322e-11 | 344277.437
434301.063 | 3.8152e-09 | 4.5954e-09 | 1.3229e-10 | 6.129e-09 | 4.7619e-09 | 2.4163e-10 | 6.5529e-10 | 2.7166e-10 | 1.4422e-11 | 344289.594
434313.219 | 3.8416e-09 | 4.5598e-09 | 1.349e-10 | 6.0984e-09 | 4.741e-09 | 2.4443e-10 | 6.5768e-10 | 2.795e-10 | 1.4496e-11 | 344301.75
434325.406 | 3.848e-09 | 4.5213e-09 | 1.3291e-10 | 6.1511e-09 | 4.7151e-09 | 2.4071e-10 | 6.6376e-10 | 2.7443e-10 | 1.4276e-11 | 344313.937
434337.563 | 3.8235e-09 | 4.5485e-09 | 1.3132e-10 | 6.1643e-09 | 4.7236e-09 | 2.4017e-10 | 6.6518e-10 | 2.7579e-10 | 1.4233e-11 | 344326.094
434349.719 | 3.8432e-09 | 4.5468e-09 | 1.3305e-10 | 6.0919e-09 | 4.723e-09 | 2.4228e-10 | 6.5314e-10 | 2.7363e-10 | 1.4426e-11 | 344338.25
434361.906 | 3.8313e-09 | 4.537e-09 | 1.3244e-10 | 6.095e-09 | 4.7544e-09 | 2.4223e-10 | 6.6292e-10 | 2.7432e-10 | 1.4279e-11 | 344350.437
434374.063 | 3.8709e-09 | 4.5729e-09 | 1.3406e-10 | 6.0916e-09 | 4.7743e-09 | 2.423e-10 | 6.5688e-10 | 2.7508e-10 | 1.4292e-11 | 344362.594
434386.219 | 3.8241e-09 | 4.5179e-09 | 1.3371e-10 | 6.084e-09 | 4.7054e-09 | 2.4459e-10 | 6.5379e-10 | 2.7154e-10 | 1.4196e-11 | 344374.75
434398.406 | 3.8332e-09 | 4.5616e-09 | 1.3228e-10 | 6.1537e-09 | 4.7423e-09 | 2.4052e-10 | 6.6079e-10 | 2.7654e-10 | 1.4254e-11 | 344386.937
434410.563 | 3.8413e-09 | 4.5628e-09 | 1.3274e-10 | 6.0869e-09 | 4.6947e-09 | 2.4342e-10 | 6.5901e-10 | 2.7436e-10 | 1.4287e-11 | 344399.094
434422.75 | 3.8492e-09 | 4.5662e-09 | 1.3059e-10 | 6.099e-09 | 4.7557e-09 | 2.4474e-10 | 6.5812e-10 | 2.752e-10 | 1.4232e-11 | 344411.281
434434.906 | 3.8355e-09 | 4.5111e-09 | 1.3199e-10 | 6.0942e-09 | 4.7165e-09 | 2.4501e-10 | 6.603e-10 | 2.7354e-10 | 1.4281e-11 | 344423.437
434447.063 | 3.8329e-09 | 4.6133e-09 | 1.3183e-10 | 6.0991e-09 | 4.6923e-09 | 2.4213e-10 | 6.5298e-10 | 2.7103e-10 | 1.4289e-11 | 344435.594
434459.25 | 3.8321e-09 | 4.5514e-09 | 1.3072e-10 | 6.0633e-09 | 4.7851e-09 | 2.4123e-10 | 6.5155e-10 | 2.7537e-10 | 1.4244e-11 | 344447.781
434471.406 | 3.8339e-09 | 4.5064e-09 | 1.3172e-10 | 6.1209e-09 | 4.7304e-09 | 2.4304e-10 | 6.5993e-10 | 2.7347e-10 | 1.421e-11 | 344459.937
434483.563 | 3.8755e-09 | 4.5374e-09 | 1.3232e-10 | 6.1021e-09 | 4.7514e-09 | 2.417e-10 | 6.6046e-10 | 2.7572e-10 | 1.431e-11 | 344472.094
434495.75 | 3.8625e-09 | 4.5609e-09 | 1.3108e-10 | 6.1374e-09 | 4.7545e-09 | 2.4098e-10 | 6.6557e-10 | 2.7496e-10 | 1.4234e-11 | 344484.281
434507.906 | 3.8106e-09 | 4.5327e-09 | 1.3269e-10 | 6.1086e-09 | 4.7687e-09 | 2.443e-10 | 6.5755e-10 | 2.7268e-10 | 1.4273e-11 | 344496.437
434520.063 | 3.8216e-09 | 4.5621e-09 | 1.3172e-10 | 6.0995e-09 | 4.7365e-09 | 2.4463e-10 | 6.5183e-10 | 2.737e-10 | 1.43e-11 | 344508.594
434532.25 | 3.8486e-09 | 4.5574e-09 | 1.3339e-10 | 6.1459e-09 | 4.7099e-09 | 2.4205e-10 | 6.6587e-10 | 2.7614e-10 | 1.4311e-11 | 344520.781
434544.406 | 3.7925e-09 | 4.5779e-09 | 1.3065e-10 | 6.1084e-09 | 4.7284e-09 | 2.4285e-10 | 6.5201e-10 | 2.7589e-10 | 1.4345e-11 | 344532.937
434556.563 | 3.8409e-09 | 4.5443e-09 | 1.3294e-10 | 6.0939e-09 | 4.7281e-09 | 2.4283e-10 | 6.6005e-10 | 2.7709e-10 | 1.4109e-11 | 344545.094
434568.75 | 3.8231e-09 | 4.5609e-09 | 1.3328e-10 | 6.091e-09 | 4.7056e-09 | 2.413e-10 | 6.527e-10 | 2.7528e-10 | 1.4354e-11 | 344557.281
434580.906 | 3.8541e-09 | 4.5322e-09 | 1.3211e-10 | 6.1228e-09 | 4.7337e-09 | 2.4269e-10 | 6.4954e-10 | 2.7447e-10 | 1.4352e-11 | 344569.437
434593.063 | 3.8112e-09 | 4.5175e-09 | 1.3264e-10 | 6.048e-09 | 4.6959e-09 | 2.429e-10 | 6.568e-10 | 2.7398e-10 | 1.4494e-11 | 344581.594
434605.25 | 3.8281e-09 | 4.5012e-09 | 1.3127e-10 | 6.1278e-09 | 4.7696e-09 | 2.3894e-10 | 6.5962e-10 | 2.7592e-10 | 1.4295e-11 | 344593.781
434617.406 | 3.7854e-09 | 4.5043e-09 | 1.3183e-10 | 6.1052e-09 | 4.6886e-09 | 2.4077e-10 | 6.522e-10 | 2.7018e-10 | 1.4235e-11 | 344605.937
434629.563 | 3.8069e-09 | 4.5051e-09 | 1.3167e-10 | 6.0648e-09 | 4.723e-09 | 2.4343e-10 | 6.571e-10 | 2.7381e-10 | 1.4123e-11 | 344618.094
434641.75 | 3.8266e-09 | 4.5145e-09 | 1.3105e-10 | 6.1187e-09 | 4.6829e-09 | 2.4136e-10 | 6.6243e-10 | 2.764e-10 | 1.4403e-11 | 344630.281
434653.906 | 3.8483e-09 | 4.5716e-09 | 1.3238e-10 | 6.1098e-09 | 4.7404e-09 | 2.4036e-10 | 6.5476e-10 | 2.7529e-10 | 1.4223e-11 | 344642.437
434666.063 | 3.856e-09 | 4.5229e-09 | 1.3398e-10 | 6.1959e-09 | 4.7205e-09 | 2.4033e-10 | 6.5499e-10 | 2.6945e-10 | 1.4373e-11 | 344654.594
434678.25 | 3.8052e-09 | 4.5407e-09 | 1.3285e-10 | 6.1629e-09 | 4.7267e-09 | 2.412e-10 | 6.5163e-10 | 2.745e-10 | 1.4332e-11 | 344666.781
434690.406 | 3.8194e-09 | 4.5007e-09 | 1.3318e-10 | 6.1336e-09 | 4.6709e-09 | 2.4184e-10 | 6.5358e-10 | 2.7614e-10 | 1.4506e-11 | 344678.937
434702.563 | 3.8398e-09 | 4.5886e-09 | 1.3315e-10 | 6.2106e-09 | 4.7584e-09 | 2.45e-10 | 6.5621e-10 | 2.7444e-10 | 1.4214e-11 | 344691.094
434714.75 | 3.8658e-09 | 4.584e-09 | 1.3313e-10 | 6.1558e-09 | 4.745e-09 | 2.4195e-10 | 6.6351e-10 | 2.7495e-10 | 1.4351e-11 | 344703.281
434726.906 | 3.8831e-09 | 4.5461e-09 | 1.3345e-10 | 6.015e-09 | 4.7302e-09 | 2.4032e-10 | 6.5635e-10 | 2.7534e-10 | 1.4403e-11 | 344715.437
434739.063 | 3.8487e-09 | 4.564e-09 | 1.3346e-10 | 6.1372e-09 | 4.7317e-09 | 2.409e-10 | 6.6022e-10 | 2.7439e-10 | 1.4293e-11 | 344727.594
434751.25 | 3.8229e-09 | 4.4993e-09 | 1.3167e-10 | 6.1382e-09 | 4.7142e-09 | 2.4128e-10 | 6.6101e-10 | 2.7314e-10 | 1.4272e-11 | 344739.781
434763.406 | 3.8066e-09 | 4.5043e-09 | 1.3197e-10 | 6.0937e-09 | 4.7059e-09 | 2.4268e-10 | 6.6029e-10 | 2.7637e-10 | 1.4303e-11 | 344751.937
434775.563 | 3.8716e-09 | 4.574e-09 | 1.3276e-10 | 6.1278e-09 | 4.7238e-09 | 2.407e-10 | 6.5805e-10 | 2.7444e-10 | 1.4175e-11 | 344764.094
434787.75 | 3.8438e-09 | 4.5476e-09 | 1.3179e-10 | 6.1188e-09 | 4.7581e-09 | 2.4255e-10 | 6.6023e-10 | 2.7296e-10 | 1.4436e-11 | 344776.281
434799.906 | 3.8523e-09 | 4.5583e-09 | 1.3251e-10 | 6.0913e-09 | 4.7559e-09 | 2.4209e-10 | 6.5899e-10 | 2.7303e-10 | 1.4189e-11 | 344788.437
434812.094 | 3.8314e-09 | 4.5185e-09 | 1.3325e-10 | 6.0266e-09 | 4.7022e-09 | 2.4398e-10 | 6.6457e-10 | 2.7303e-10 | 1.4188e-11 | 344800.625
434824.25 | 3.824e-09 | 4.514e-09 | 1.3204e-10 | 6.1212e-09 | 4.7111e-09 | 2.4207e-10 | 6.5978e-10 | 2.7241e-10 | 1.4313e-11 | 344812.781
434836.406 | 3.7984e-09 | 4.5167e-09 | 1.3232e-10 | 6.151e-09 | 4.7851e-09 | 2.4302e-10 | 6.5164e-10 | 2.7292e-10 | 1.4292e-11 | 344824.937
434848.594 | 3.8246e-09 | 4.5381e-09 | 1.3232e-10 | 6.1476e-09 | 4.7147e-09 | 2.4008e-10 | 6.5153e-10 | 2.7227e-10 | 1.4187e-11 | 344837.125
434860.75 | 3.8226e-09 | 4.5427e-09 | 1.3144e-10 | 6.1371e-09 | 4.7178e-09 | 2.405e-10 | 6.5316e-10 | 2.7344e-10 | 1.4169e-11 | 344849.281
434872.906 | 3.8435e-09 | 4.5375e-09 | 1.3292e-10 | 6.0022e-09 | 4.7621e-09 | 2.4353e-10 | 6.567e-10 | 2.7312e-10 | 1.4007e-11 | 344861.437
434885.094 | 3.9066e-09 | 4.5508e-09 | 1.3316e-10 | 6.1256e-09 | 4.7199e-09 | 2.4084e-10 | 6.5814e-10 | 2.7096e-10 | 1.4238e-11 | 344873.625
434897.25 | 3.8413e-09 | 4.5263e-09 | 1.3193e-10 | 6.1819e-09 | 4.7474e-09 | 2.4099e-10 | 6.6196e-10 | 2.7513e-10 | 1.4332e-11 | 344885.781
434909.406 | 3.8737e-09 | 4.5257e-09 | 1.328e-10 | 6.0785e-09 | 4.6843e-09 | 2.3941e-10 | 6.5135e-10 | 2.7404e-10 | 1.4201e-11 | 344897.937
434921.594 | 3.8494e-09 | 4.4954e-09 | 1.3435e-10 | 6.1151e-09 | 4.7107e-09 | 2.4339e-10 | 6.5367e-10 | 2.7667e-10 | 1.4287e-11 | 344910.125
434933.75 | 3.8126e-09 | 4.5749e-09 | 1.3237e-10 | 6.0398e-09 | 4.7491e-09 | 2.4447e-10 | 6.5798e-10 | 2.7275e-10 | 1.443e-11 | 344922.281
434945.906 | 3.8568e-09 | 4.5415e-09 | 1.3268e-10 | 6.094e-09 | 4.7205e-09 | 2.4043e-10 | 6.5409e-10 | 2.7786e-10 | 1.4022e-11 | 344934.437
434958.094 | 3.8653e-09 | 4.4581e-09 | 1.3191e-10 | 6.0605e-09 | 4.7014e-09 | 2.4353e-10 | 6.5658e-10 | 2.7612e-10 | 1.4189e-11 | 344946.625
434970.25 | 3.8719e-09 | 4.503e-09 | 1.3189e-10 | 6.1039e-09 | 4.713e-09 | 2.41e-10 | 6.5661e-10 | 2.7501e-10 | 1.4301e-11 | 344958.781
434982.406 | 3.8368e-09 | 4.5123e-09 | 1.3302e-10 | 6.0948e-09 | 4.6793e-09 | 2.4102e-10 | 6.5607e-10 | 2.7536e-10 | 1.4185e-11 | 344970.937
434994.594 | 3.8432e-09 | 4.5278e-09 | 1.3396e-10 | 6.1361e-09 | 4.7469e-09 | 2.4366e-10 | 6.6448e-10 | 2.77e-10 | 1.4325e-11 | 344983.125
435006.75 | 3.8801e-09 | 4.5563e-09 | 1.3351e-10 | 6.1595e-09 | 4.6922e-09 | 2.4037e-10 | 6.6654e-10 | 2.7397e-10 | 1.4431e-11 | 344995.281
435018.906 | 3.824e-09 | 4.4787e-09 | 1.3253e-10 | 6.2021e-09 | 4.7194e-09 | 2.4159e-10 | 6.5812e-10 | 2.7312e-10 | 1.4373e-11 | 345007.437
435031.094 | 3.8695e-09 | 4.5228e-09 | 1.3249e-10 | 6.1675e-09 | 4.7463e-09 | 2.4155e-10 | 6.6163e-10 | 2.743e-10 | 1.4353e-11 | 345019.625
435043.25 | 3.8689e-09 | 4.5496e-09 | 1.331e-10 | 6.0837e-09 | 4.6641e-09 | 2.4359e-10 | 6.5603e-10 | 2.7259e-10 | 1.4378e-11 | 345031.781
435055.406 | 3.8114e-09 | 4.5684e-09 | 1.3247e-10 | 6.0552e-09 | 4.6915e-09 | 2.4252e-10 | 6.5833e-10 | 2.7747e-10 | 1.4263e-11 | 345043.937
435067.594 | 3.8718e-09 | 4.5324e-09 | 1.3277e-10 | 6.1169e-09 | 4.6977e-09 | 2.4202e-10 | 6.5487e-10 | 2.7461e-10 | 1.4486e-11 | 345056.125
435079.75 | 3.8712e-09 | 4.5262e-09 | 1.3293e-10 | 6.1041e-09 | 4.7141e-09 | 2.4229e-10 | 6.6264e-10 | 2.7404e-10 | 1.4319e-11 | 345068.281
435091.906 | 3.8346e-09 | 4.5024e-09 | 1.3304e-10 | 6.0484e-09 | 4.7198e-09 | 2.3974e-10 | 6.539e-10 | 2.752e-10 | 1.4156e-11 | 345080.437
435104.094 | 3.8765e-09 | 4.5373e-09 | 1.3209e-10 | 6.1578e-09 | 4.7342e-09 | 2.4308e-10 | 6.5468e-10 | 2.753e-10 | 1.4392e-11 | 345092.625
435116.25 | 3.8796e-09 | 4.5212e-09 | 1.3147e-10 | 6.0601e-09 | 4.755e-09 | 2.4385e-10 | 6.6751e-10 | 2.7288e-10 | 1.4413e-11 | 345104.781
435128.406 | 3.8725e-09 | 4.5515e-09 | 1.3192e-10 | 6.1393e-09 | 4.7208e-09 | 2.4117e-10 | 6.6309e-10 | 2.7505e-10 | 1.4085e-11 | 345116.937
435140.594 | 3.8151e-09 | 4.5407e-09 | 1.3325e-10 | 6.0717e-09 | 4.7372e-09 | 2.421e-10 | 6.4494e-10 | 2.7397e-10 | 1.4228e-11 | 345129.125
435152.75 | 3.822e-09 | 4.5418e-09 | 1.3295e-10 | 6.0759e-09 | 4.7506e-09 | 2.4217e-10 | 6.5636e-10 | 2.7167e-10 | 1.4207e-11 | 345141.281
435164.938 | 3.8462e-09 | 4.494e-09 | 1.3279e-10 | 6.0336e-09 | 4.7188e-09 | 2.4051e-10 | 6.6131e-10 | 2.7355e-10 | 1.4249e-11 | 345153.469
435177.094 | 3.8165e-09 | 4.5034e-09 | 1.3231e-10 | 6.126e-09 | 4.7141e-09 | 2.4233e-10 | 6.5294e-10 | 2.7246e-10 | 1.4469e-11 | 345165.625
435189.25 | 3.8373e-09 | 4.4868e-09 | 1.314e-10 | 6.1418e-09 | 4.7185e-09 | 2.4121e-10 | 6.6027e-10 | 2.7553e-10 | 1.4438e-11 | 345177.781
435201.438 | 3.8266e-09 | 4.4771e-09 | 1.3251e-10 | 6.0718e-09 | 4.6895e-09 | 2.4038e-10 | 6.6365e-10 | 2.7236e-10 | 1.4266e-11 | 345189.969
435213.594 | 3.8306e-09 | 4.5561e-09 | 1.3235e-10 | 6.1471e-09 | 4.6714e-09 | 2.4191e-10 | 6.5415e-10 | 2.7454e-10 | 1.4332e-11 | 345202.125
435225.75 | 3.8136e-09 | 4.5399e-09 | 1.3153e-10 | 6.0745e-09 | 4.6483e-09 | 2.4149e-10 | 6.5564e-10 | 2.7165e-10 | 1.4159e-11 | 345214.281
435237.938 | 3.8472e-09 | 4.5135e-09 | 1.317e-10 | 6.0472e-09 | 4.7149e-09 | 2.4041e-10 | 6.5608e-10 | 2.7072e-10 | 1.4151e-11 | 345226.469
435250.094 | 3.8354e-09 | 4.5048e-09 | 1.324e-10 | 6.1074e-09 | 4.7004e-09 | 2.409e-10 | 6.5276e-10 | 2.7193e-10 | 1.4235e-11 | 345238.625
435262.25 | 3.8574e-09 | 4.4607e-09 | 1.3227e-10 | 6.1022e-09 | 4.6671e-09 | 2.4128e-10 | 6.5681e-10 | 2.7194e-10 | 1.4397e-11 | 345250.781
435274.438 | 3.8048e-09 | 4.4442e-09 | 1.3283e-10 | 6.0457e-09 | 4.6933e-09 | 2.4083e-10 | 6.5764e-10 | 2.7068e-10 | 1.4198e-11 | 345262.969
435286.594 | 3.808e-09 | 4.4881e-09 | 1.3245e-10 | 6.0706e-09 | 4.6668e-09 | 2.404e-10 | 6.5342e-10 | 2.7158e-10 | 1.4278e-11 | 345275.125
435298.75 | 3.7687e-09 | 4.4672e-09 | 1.3164e-10 | 6.0836e-09 | 4.6994e-09 | 2.4089e-10 | 6.605e-10 | 2.7245e-10 | 1.4375e-11 | 345287.281
435310.938 | 3.7848e-09 | 4.4835e-09 | 1.3281e-10 | 6.0473e-09 | 4.6752e-09 | 2.4109e-10 | 6.5649e-10 | 2.7338e-10 | 1.4216e-11 | 345299.469
435323.094 | 3.8473e-09 | 4.4768e-09 | 1.3217e-10 | 6.0167e-09 | 4.6468e-09 | 2.4087e-10 | 6.5726e-10 | 2.7119e-10 | 1.4161e-11 | 345311.625
435335.25 | 3.8191e-09 | 4.459e-09 | 1.3162e-10 | 6.1281e-09 | 4.646e-09 | 2.3944e-10 | 6.4869e-10 | 2.7135e-10 | 1.4451e-11 | 345323.781
435347.438 | 3.792e-09 | 4.5116e-09 | 1.3063e-10 | 6.0848e-09 | 4.6639e-09 | 2.3937e-10 | 6.5167e-10 | 2.7291e-10 | 1.4353e-11 | 345335.969
435359.594 | 3.7721e-09 | 4.4582e-09 | 1.3325e-10 | 6.0346e-09 | 4.6438e-09 | 2.4039e-10 | 6.4141e-10 | 2.7211e-10 | 1.4192e-11 | 345348.125
435371.75 | 3.8408e-09 | 4.4938e-09 | 1.3027e-10 | 6.11e-09 | 4.7184e-09 | 2.406e-10 | 6.5367e-10 | 2.7082e-10 | 1.4101e-11 | 345360.281
435383.938 | 3.8218e-09 | 4.472e-09 | 1.3202e-10 | 6.0701e-09 | 4.6631e-09 | 2.4038e-10 | 6.5252e-10 | 2.7142e-10 | 1.4249e-11 | 345372.469
435396.094 | 3.7824e-09 | 4.4738e-09 | 1.3313e-10 | 6.0652e-09 | 4.6424e-09 | 2.4032e-10 | 6.5168e-10 | 2.7247e-10 | 1.43e-11 | 345384.625
435408.25 | 3.8381e-09 | 4.5153e-09 | 1.3206e-10 | 6.0858e-09 | 4.6036e-09 | 2.4057e-10 | 6.5214e-10 | 2.7171e-10 | 1.4249e-11 | 345396.781
435420.438 | 3.7954e-09 | 4.5176e-09 | 1.3107e-10 | 6.0722e-09 | 4.6949e-09 | 2.4e-10 | 6.5459e-10 | 2.7068e-10 | 1.4346e-11 | 345408.969
435432.594 | 3.7692e-09 | 4.4718e-09 | 1.326e-10 | 6.0766e-09 | 4.6818e-09 | 2.377e-10 | 6.5213e-10 | 2.7285e-10 | 1.3903e-11 | 345421.125
435444.75 | 3.8182e-09 | 4.4329e-09 | 1.3105e-10 | 6.0273e-09 | 4.727e-09 | 2.415e-10 | 6.5492e-10 | 2.7313e-10 | 1.4087e-11 | 345433.281
435456.938 | 3.8052e-09 | 4.4806e-09 | 1.3366e-10 | 6.0338e-09 | 4.7106e-09 | 2.3884e-10 | 6.5965e-10 | 2.7278e-10 | 1.4159e-11 | 345445.469
435469.094 | 3.7954e-09 | 4.4562e-09 | 1.3273e-10 | 6.0655e-09 | 4.6813e-09 | 2.4165e-10 | 6.582e-10 | 2.7181e-10 | 1.4292e-11 | 345457.625
435481.25 | 3.8391e-09 | 4.5277e-09 | 1.3194e-10 | 6.0744e-09 | 4.6736e-09 | 2.3922e-10 | 6.5265e-10 | 2.7329e-10 | 1.445e-11 | 345469.781
435493.438 | 3.814e-09 | 4.4998e-09 | 1.3086e-10 | 6.0414e-09 | 4.6741e-09 | 2.4467e-10 | 6.5122e-10 | 2.741e-10 | 1.3966e-11 | 345481.969
435505.594 | 3.8484e-09 | 4.4984e-09 | 1.3214e-10 | 6.1154e-09 | 4.7279e-09 | 2.4234e-10 | 6.5437e-10 | 2.75e-10 | 1.4102e-11 | 345494.125
435517.75 | 3.8032e-09 | 4.4943e-09 | 1.3249e-10 | 6.1422e-09 | 4.7274e-09 | 2.416e-10 | 6.6193e-10 | 2.6969e-10 | 1.4303e-11 | 345506.281
435529.938 | 3.7935e-09 | 4.5501e-09 | 1.3257e-10 | 6.1176e-09 | 4.6841e-09 | 2.3835e-10 | 6.5284e-10 | 2.714e-10 | 1.4283e-11 | 345518.469
435542.094 | 3.7875e-09 | 4.4947e-09 | 1.3219e-10 | 6.1257e-09 | 4.6956e-09 | 2.4147e-10 | 6.5783e-10 | 2.7034e-10 | 1.4133e-11 | 345530.625
435554.281 | 3.7974e-09 | 4.5049e-09 | 1.3351e-10 | 6.0899e-09 | 4.6483e-09 | 2.3988e-10 | 6.5806e-10 | 2.7299e-10 | 1.4057e-11 | 345542.812
435566.438 | 3.8195e-09 | 4.4295e-09 | 1.3297e-10 | 6.0696e-09 | 4.6323e-09 | 2.3893e-10 | 6.5267e-10 | 2.7065e-10 | 1.3892e-11 | 345554.969
435578.594 | 3.7572e-09 | 4.4963e-09 | 1.3355e-10 | 6.0621e-09 | 4.7288e-09 | 2.4267e-10 | 6.5762e-10 | 2.7178e-10 | 1.4092e-11 | 345567.125
435590.781 | 3.8625e-09 | 4.4603e-09 | 1.3393e-10 | 6.052e-09 | 4.6689e-09 | 2.3953e-10 | 6.535e-10 | 2.7314e-10 | 1.424e-11 | 345579.312
435602.938 | 3.8064e-09 | 4.4718e-09 | 1.3154e-10 | 6.1296e-09 | 4.659e-09 | 2.4084e-10 | 6.5668e-10 | 2.7358e-10 | 1.4086e-11 | 345591.469
435615.094 | 3.8398e-09 | 4.5064e-09 | 1.3275e-10 | 6.0443e-09 | 4.659e-09 | 2.4113e-10 | 6.553e-10 | 2.7434e-10 | 1.4395e-11 | 345603.625
435627.281 | 3.836e-09 | 4.5139e-09 | 1.3226e-10 | 6.1425e-09 | 4.6986e-09 | 2.4e-10 | 6.6159e-10 | 2.7235e-10 | 1.4122e-11 | 345615.812
435639.438 | 3.833e-09 | 4.4153e-09 | 1.3212e-10 | 6.0404e-09 | 4.6928e-09 | 2.4083e-10 | 6.5372e-10 | 2.734e-10 | 1.4118e-11 | 345627.969
435651.594 | 3.7938e-09 | 4.5052e-09 | 1.3361e-10 | 6.1214e-09 | 4.759e-09 | 2.4127e-10 | 6.5559e-10 | 2.7248e-10 | 1.4293e-11 | 345640.125
435663.781 | 3.8318e-09 | 4.5552e-09 | 1.3198e-10 | 6.1358e-09 | 4.7494e-09 | 2.4391e-10 | 6.5659e-10 | 2.7561e-10 | 1.4234e-11 | 345652.312
435675.938 | 3.846e-09 | 4.5686e-09 | 1.326e-10 | 6.1383e-09 | 4.7311e-09 | 2.4018e-10 | 6.6249e-10 | 2.7372e-10 | 1.4401e-11 | 345664.469
435688.094 | 3.7996e-09 | 4.5336e-09 | 1.3395e-10 | 6.1463e-09 | 4.7218e-09 | 2.4266e-10 | 6.5653e-10 | 2.7208e-10 | 1.4106e-11 | 345676.625
435700.281 | 3.8737e-09 | 4.5614e-09 | 1.3336e-10 | 6.0952e-09 | 4.6981e-09 | 2.4358e-10 | 6.6129e-10 | 2.7817e-10 | 1.4285e-11 | 345688.812
435712.438 | 3.8314e-09 | 4.5243e-09 | 1.3385e-10 | 6.1064e-09 | 4.7183e-09 | 2.4184e-10 | 6.657e-10 | 2.7587e-10 | 1.4132e-11 | 345700.969
435724.594 | 3.8153e-09 | 4.5251e-09 | 1.3457e-10 | 6.085e-09 | 4.7273e-09 | 2.3986e-10 | 6.6476e-10 | 2.7368e-10 | 1.4203e-11 | 345713.125
435736.781 | 3.8007e-09 | 4.5035e-09 | 1.348e-10 | 6.1544e-09 | 4.6942e-09 | 2.4057e-10 | 6.5928e-10 | 2.7602e-10 | 1.4026e-11 | 345725.312
435748.938 | 3.8126e-09 | 4.557e-09 | 1.3417e-10 | 6.0746e-09 | 4.7168e-09 | 2.4115e-10 | 6.6002e-10 | 2.7585e-10 | 1.4234e-11 | 345737.469
435761.094 | 3.8157e-09 | 4.5427e-09 | 1.3315e-10 | 6.1344e-09 | 4.6761e-09 | 2.4142e-10 | 6.6306e-10 | 2.7718e-10 | 1.4062e-11 | 345749.625
435773.281 | 3.804e-09 | 4.4895e-09 | 1.3174e-10 | 6.1451e-09 | 4.7445e-09 | 2.4153e-10 | 6.5767e-10 | 2.743e-10 | 1.4091e-11 | 345761.812
435785.438 | 3.8522e-09 | 4.5754e-09 | 1.3208e-10 | 6.2379e-09 | 4.7297e-09 | 2.4314e-10 | 6.6417e-10 | 2.7514e-10 | 1.4231e-11 | 345773.969
435797.594 | 3.8114e-09 | 4.5494e-09 | 1.3348e-10 | 6.1477e-09 | 4.6917e-09 | 2.415e-10 | 6.5449e-10 | 2.7286e-10 | 1.4259e-11 | 345786.125
435809.781 | 3.8005e-09 | 4.5186e-09 | 1.3271e-10 | 6.0929e-09 | 4.6743e-09 | 2.3931e-10 | 6.6273e-10 | 2.7558e-10 | 1.414e-11 | 345798.312
435821.938 | 3.799e-09 | 4.5498e-09 | 1.335e-10 | 6.0917e-09 | 4.6891e-09 | 2.4144e-10 | 6.635e-10 | 2.7164e-10 | 1.4199e-11 | 345810.469
435834.094 | 3.7908e-09 | 4.4935e-09 | 1.3194e-10 | 6.1391e-09 | 4.7003e-09 | 2.4133e-10 | 6.5389e-10 | 2.7397e-10 | 1.41e-11 | 345822.625
435846.281 | 3.8165e-09 | 4.5326e-09 | 1.335e-10 | 6.1412e-09 | 4.7338e-09 | 2.4391e-10 | 6.6526e-10 | 2.7678e-10 | 1.448e-11 | 345834.812
435858.438 | 3.837e-09 | 4.566e-09 | 1.3248e-10 | 6.1664e-09 | 4.7084e-09 | 2.3987e-10 | 6.5167e-10 | 2.7526e-10 | 1.4103e-11 | 345846.969
435870.594 | 3.771e-09 | 4.4443e-09 | 1.3334e-10 | 6.1035e-09 | 4.6759e-09 | 2.4383e-10 | 6.5966e-10 | 2.728e-10 | 1.4251e-11 | 345859.125
435882.781 | 3.8138e-09 | 4.5084e-09 | 1.3303e-10 | 6.1611e-09 | 4.6741e-09 | 2.3998e-10 | 6.5684e-10 | 2.7551e-10 | 1.4318e-11 | 345871.312
435894.938 | 3.8394e-09 | 4.5641e-09 | 1.3324e-10 | 6.1118e-09 | 4.6894e-09 | 2.3861e-10 | 6.5859e-10 | 2.7319e-10 | 1.4243e-11 | 345883.469
435907.094 | 3.8337e-09 | 4.5185e-09 | 1.3388e-10 | 6.0925e-09 | 4.6795e-09 | 2.4326e-10 | 6.6079e-10 | 2.8009e-10 | 1.4209e-11 | 345895.625
435919.281 | 3.845e-09 | 4.4663e-09 | 1.3263e-10 | 6.1162e-09 | 4.7378e-09 | 2.4069e-10 | 6.6206e-10 | 2.7385e-10 | 1.4216e-11 | 345907.812
435931.438 | 3.7823e-09 | 4.5192e-09 | 1.3275e-10 | 6.1416e-09 | 4.7165e-09 | 2.405e-10 | 6.6275e-10 | 2.743e-10 | 1.4275e-11 | 345919.969
435943.625 | 3.8182e-09 | 4.5584e-09 | 1.3278e-10 | 6.1435e-09 | 4.6814e-09 | 2.422e-10 | 6.5373e-10 | 2.7612e-10 | 1.4391e-11 | 345932.156
435955.781 | 3.8128e-09 | 4.5121e-09 | 1.3175e-10 | 6.0086e-09 | 4.7402e-09 | 2.4005e-10 | 6.5844e-10 | 2.7537e-10 | 1.4399e-11 | 345944.312
435967.938 | 3.8439e-09 | 4.5134e-09 | 1.3218e-10 | 6.1623e-09 | 4.7281e-09 | 2.4256e-10 | 6.637e-10 | 2.7741e-10 | 1.4417e-11 | 345956.469
435980.125 | 3.8604e-09 | 4.5081e-09 | 1.3346e-10 | 6.0794e-09 | 4.6861e-09 | 2.413e-10 | 6.6502e-10 | 2.7531e-10 | 1.4248e-11 | 345968.656
435992.281 | 3.8373e-09 | 4.5016e-09 | 1.3165e-10 | 6.0234e-09 | 4.7213e-09 | 2.4256e-10 | 6.5259e-10 | 2.7573e-10 | 1.432e-11 | 345980.812
436004.438 | 3.8625e-09 | 4.4855e-09 | 1.3095e-10 | 6.0703e-09 | 4.7303e-09 | 2.41e-10 | 6.502e-10 | 2.7541e-10 | 1.4311e-11 | 345992.969
436016.625 | 3.8566e-09 | 4.5583e-09 | 1.3204e-10 | 6.1231e-09 | 4.6982e-09 | 2.4467e-10 | 6.5193e-10 | 2.7489e-10 | 1.4213e-11 | 346005.156
436028.781 | 3.8396e-09 | 4.5661e-09 | 1.3155e-10 | 6.077e-09 | 4.6858e-09 | 2.3989e-10 | 6.5427e-10 | 2.7069e-10 | 1.4292e-11 | 346017.312
436040.938 | 3.7534e-09 | 4.5325e-09 | 1.3108e-10 | 6.0762e-09 | 4.6907e-09 | 2.4027e-10 | 6.499e-10 | 2.7372e-10 | 1.4244e-11 | 346029.469
436053.125 | 3.8365e-09 | 4.5135e-09 | 1.3279e-10 | 6.0723e-09 | 4.7151e-09 | 2.4098e-10 | 6.5956e-10 | 2.7288e-10 | 1.4181e-11 | 346041.656
436065.281 | 3.8318e-09 | 4.4687e-09 | 1.3077e-10 | 6.1536e-09 | 4.733e-09 | 2.4115e-10 | 6.592e-10 | 2.7311e-10 | 1.433e-11 | 346053.812
436077.438 | 3.7903e-09 | 4.4928e-09 | 1.3098e-10 | 6.1062e-09 | 4.7242e-09 | 2.376e-10 | 6.5384e-10 | 2.734e-10 | 1.4268e-11 | 346065.969
436089.625 | 3.8388e-09 | 4.4973e-09 | 1.3089e-10 | 5.9979e-09 | 4.6892e-09 | 2.4163e-10 | 6.552e-10 | 2.719e-10 | 1.4115e-11 | 346078.156
436101.781 | 3.8286e-09 | 4.4955e-09 | 1.3312e-10 | 6.0346e-09 | 4.66e-09 | 2.3849e-10 | 6.5281e-10 | 2.7207e-10 | 1.4199e-11 | 346090.312
436113.938 | 3.8537e-09 | 4.5292e-09 | 1.3137e-10 | 6.0387e-09 | 4.6847e-09 | 2.403e-10 | 6.554e-10 | 2.6823e-10 | 1.4147e-11 | 346102.469
436126.125 | 3.841e-09 | 4.486e-09 | 1.3063e-10 | 6.116e-09 | 4.7062e-09 | 2.4276e-10 | 6.4792e-10 | 2.7359e-10 | 1.4134e-11 | 346114.656
436138.281 | 3.7511e-09 | 4.487e-09 | 1.3233e-10 | 6.0111e-09 | 4.7054e-09 | 2.3733e-10 | 6.532e-10 | 2.7337e-10 | 1.4195e-11 | 346126.812
436150.438 | 3.7837e-09 | 4.4972e-09 | 1.3184e-10 | 6.0958e-09 | 4.6789e-09 | 2.4049e-10 | 6.5488e-10 | 2.7263e-10 | 1.4089e-11 | 346138.969
436162.625 | 3.7953e-09 | 4.459e-09 | 1.333e-10 | 6.0297e-09 | 4.6797e-09 | 2.3814e-10 | 6.4911e-10 | 2.7089e-10 | 1.4244e-11 | 346151.156
436174.781 | 3.845e-09 | 4.5193e-09 | 1.3119e-10 | 6.0573e-09 | 4.7123e-09 | 2.3999e-10 | 6.588e-10 | 2.7042e-10 | 1.4125e-11 | 346163.312
436186.938 | 3.8169e-09 | 4.4636e-09 | 1.3086e-10 | 6.0724e-09 | 4.6416e-09 | 2.4248e-10 | 6.4953e-10 | 2.7099e-10 | 1.417e-11 | 346175.469
436199.125 | 3.8201e-09 | 4.4758e-09 | 1.3041e-10 | 6.1085e-09 | 4.6558e-09 | 2.3891e-10 | 6.544e-10 | 2.7504e-10 | 1.4259e-11 | 346187.656
436211.281 | 3.8297e-09 | 4.5111e-09 | 1.3183e-10 | 6.0537e-09 | 4.6654e-09 | 2.3904e-10 | 6.4895e-10 | 2.7392e-10 | 1.4099e-11 | 346199.812
436223.438 | 3.77e-09 | 4.5213e-09 | 1.31e-10 | 6.0505e-09 | 4.6624e-09 | 2.4019e-10 | 6.5677e-10 | 2.7311e-10 | 1.4151e-11 | 346211.969
436235.625 | 3.8071e-09 | 4.5503e-09 | 1.3137e-10 | 6.0106e-09 | 4.6499e-09 | 2.3968e-10 | 6.536e-10 | 2.72e-10 | 1.4109e-11 | 346224.156
436247.781 | 3.7645e-09 | 4.4637e-09 | 1.3094e-10 | 6.0332e-09 | 4.6784e-09 | 2.3865e-10 | 6.5834e-10 | 2.7528e-10 | 1.4389e-11 | 346236.312
436259.938 | 3.815e-09 | 4.4949e-09 | 1.3126e-10 | 6.0871e-09 | 4.6885e-09 | 2.3691e-10 | 6.5791e-10 | 2.7527e-10 | 1.4179e-11 | 346248.469
436272.125 | 3.8042e-09 | 4.524e-09 | 1.3292e-10 | 6.0961e-09 | 4.6579e-09 | 2.3725e-10 | 6.529e-10 | 2.7488e-10 | 1.4119e-11 | 346260.656
436284.281 | 3.8138e-09 | 4.51e-09 | 1.3139e-10 | 6.0454e-09 | 4.7287e-09 | 2.3732e-10 | 6.5718e-10 | 2.73e-10 | 1.4003e-11 | 346272.812
436296.438 | 3.8014e-09 | 4.4563e-09 | 1.3225e-10 | 6.151e-09 | 4.6619e-09 | 2.401e-10 | 6.4975e-10 | 2.7015e-10 | 1.4121e-11 | 346284.969
436308.625 | 3.8477e-09 | 4.4821e-09 | 1.3051e-10 | 6.0478e-09 | 4.6055e-09 | 2.4052e-10 | 6.5505e-10 | 2.7157e-10 | 1.4081e-11 | 346297.156
436320.781 | 3.803e-09 | 4.5178e-09 | 1.3211e-10 | 6.108e-09 | 4.6483e-09 | 2.4184e-10 | 6.6129e-10 | 2.7361e-10 | 1.3985e-11 | 346309.312
436332.969 | 3.8212e-09 | 4.4497e-09 | 1.3198e-10 | 6.2049e-09 | 4.7111e-09 | 2.3878e-10 | 6.4947e-10 | 2.7266e-10 | 1.4128e-11 | 346321.5
436345.125 | 3.7885e-09 | 4.4838e-09 | 1.3124e-10 | 6.0912e-09 | 4.7748e-09 | 2.4092e-10 | 6.5216e-10 | 2.7451e-10 | 1.4003e-11 | 346333.656
436357.281 | 3.8098e-09 | 4.4711e-09 | 1.3056e-10 | 6.1288e-09 | 4.6835e-09 | 2.4279e-10 | 6.4659e-10 | 2.7345e-10 | 1.4267e-11 | 346345.812
436369.469 | 3.8221e-09 | 4.5322e-09 | 1.3048e-10 | 6.1023e-09 | 4.7243e-09 | 2.3959e-10 | 6.593e-10 | 2.716e-10 | 1.4057e-11 | 346358
436381.625 | 3.8056e-09 | 4.5006e-09 | 1.3232e-10 | 6.1405e-09 | 4.7085e-09 | 2.3892e-10 | 6.5631e-10 | 2.7395e-10 | 1.4101e-11 | 346370.156
436393.781 | 3.8317e-09 | 4.5359e-09 | 1.3296e-10 | 6.0894e-09 | 4.6252e-09 | 2.435e-10 | 6.5543e-10 | 2.7218e-10 | 1.4129e-11 | 346382.312
436405.969 | 3.8348e-09 | 4.4604e-09 | 1.3116e-10 | 6.0351e-09 | 4.6544e-09 | 2.3893e-10 | 6.5767e-10 | 2.7267e-10 | 1.4143e-11 | 346394.5
436418.125 | 3.8314e-09 | 4.4915e-09 | 1.3154e-10 | 6.1248e-09 | 4.6715e-09 | 2.4148e-10 | 6.5278e-10 | 2.7238e-10 | 1.4179e-11 | 346406.656
436430.281 | 3.8213e-09 | 4.5009e-09 | 1.3237e-10 | 6.1015e-09 | 4.7262e-09 | 2.4119e-10 | 6.5395e-10 | 2.6959e-10 | 1.4172e-11 | 346418.812
436442.469 | 3.8282e-09 | 4.5387e-09 | 1.3096e-10 | 6.0186e-09 | 4.6551e-09 | 2.3954e-10 | 6.5066e-10 | 2.7145e-10 | 1.4295e-11 | 346431
436454.625 | 3.7598e-09 | 4.4961e-09 | 1.3176e-10 | 6.0125e-09 | 4.734e-09 | 2.4146e-10 | 6.5288e-10 | 2.7051e-10 | 1.4289e-11 | 346443.156
436466.781 | 3.7827e-09 | 4.5168e-09 | 1.3238e-10 | 6.1181e-09 | 4.6899e-09 | 2.4218e-10 | 6.4872e-10 | 2.6946e-10 | 1.4228e-11 | 346455.312
436478.969 | 3.7992e-09 | 4.5167e-09 | 1.3202e-10 | 6.1007e-09 | 4.7302e-09 | 2.4163e-10 | 6.5852e-10 | 2.7178e-10 | 1.4131e-11 | 346467.5
436491.125 | 3.8271e-09 | 4.497e-09 | 1.3004e-10 | 6.0684e-09 | 4.7108e-09 | 2.4133e-10 | 6.579e-10 | 2.7455e-10 | 1.4236e-11 | 346479.656
436503.281 | 3.8112e-09 | 4.4839e-09 | 1.3261e-10 | 6.1326e-09 | 4.7197e-09 | 2.4169e-10 | 6.5371e-10 | 2.7187e-10 | 1.4332e-11 | 346491.812
436515.469 | 3.7997e-09 | 4.5045e-09 | 1.3127e-10 | 6.0894e-09 | 4.6808e-09 | 2.3989e-10 | 6.5615e-10 | 2.7243e-10 | 1.4209e-11 | 346504
436527.625 | 3.8229e-09 | 4.477e-09 | 1.3278e-10 | 6.0782e-09 | 4.7026e-09 | 2.3854e-10 | 6.5084e-10 | 2.7275e-10 | 1.4079e-11 | 346516.156
436539.781 | 3.8548e-09 | 4.5008e-09 | 1.3156e-10 | 6.1006e-09 | 4.7245e-09 | 2.4138e-10 | 6.49e-10 | 2.777e-10 | 1.398e-11 | 346528.312
436551.969 | 3.8498e-09 | 4.6045e-09 | 1.3203e-10 | 6.1436e-09 | 4.6873e-09 | 2.4002e-10 | 6.5504e-10 | 2.7282e-10 | 1.4262e-11 | 346540.5
436564.125 | 3.8325e-09 | 4.5249e-09 | 1.3178e-10 | 6.0302e-09 | 4.6256e-09 | 2.4108e-10 | 6.5247e-10 | 2.7157e-10 | 1.4119e-11 | 346552.656
436576.281 | 3.7906e-09 | 4.5185e-09 | 1.3104e-10 | 6.0406e-09 | 4.6947e-09 | 2.4033e-10 | 6.5382e-10 | 2.7484e-10 | 1.4362e-11 | 346564.812
436588.469 | 3.7847e-09 | 4.5385e-09 | 1.3194e-10 | 6.0706e-09 | 4.6692e-09 | 2.4096e-10 | 6.5785e-10 | 2.7212e-10 | 1.4101e-11 | 346577
436600.625 | 3.8572e-09 | 4.5308e-09 | 1.3274e-10 | 6.0692e-09 | 4.6633e-09 | 2.4059e-10 | 6.601e-10 | 2.7203e-10 | 1.431e-11 | 346589.156
436612.781 | 3.8403e-09 | 4.5691e-09 | 1.3118e-10 | 6.0494e-09 | 4.6462e-09 | 2.3834e-10 | 6.5946e-10 | 2.7037e-10 | 1.4269e-11 | 346601.312
436624.969 | 3.8144e-09 | 4.5109e-09 | 1.3224e-10 | 6.1187e-09 | 4.7446e-09 | 2.3938e-10 | 6.5637e-10 | 2.7349e-10 | 1.4236e-11 | 346613.5
436637.125 | 3.8365e-09 | 4.4755e-09 | 1.3202e-10 | 6.0473e-09 | 4.6811e-09 | 2.4101e-10 | 6.5735e-10 | 2.7272e-10 | 1.4353e-11 | 346625.656
436649.281 | 3.8736e-09 | 4.4662e-09 | 1.3327e-10 | 6.1609e-09 | 4.7031e-09 | 2.421e-10 | 6.6024e-10 | 2.6988e-10 | 1.4405e-11 | 346637.812
436661.469 | 3.844e-09 | 4.5873e-09 | 1.3262e-10 | 6.0502e-09 | 4.6841e-09 | 2.4181e-10 | 6.5967e-10 | 2.717e-10 | 1.4046e-11 | 346650
436673.625 | 3.8324e-09 | 4.5178e-09 | 1.3173e-10 | 6.1195e-09 | 4.6573e-09 | 2.3904e-10 | 6.552e-10 | 2.7335e-10 | 1.4206e-11 | 346662.156
436685.813 | 3.8387e-09 | 4.5352e-09 | 1.3141e-10 | 6.0465e-09 | 4.718e-09 | 2.4176e-10 | 6.5652e-10 | 2.7446e-10 | 1.4234e-11 | 346674.344
436697.969 | 3.8234e-09 | 4.4865e-09 | 1.3218e-10 | 6.1206e-09 | 4.7195e-09 | 2.418e-10 | 6.5002e-10 | 2.7304e-10 | 1.4436e-11 | 346686.5
436710.125 | 3.7982e-09 | 4.507e-09 | 1.3244e-10 | 6.0871e-09 | 4.6855e-09 | 2.4128e-10 | 6.5173e-10 | 2.7297e-10 | 1.4269e-11 | 346698.656
436722.313 | 3.8179e-09 | 4.4782e-09 | 1.3273e-10 | 6.1348e-09 | 4.7298e-09 | 2.3926e-10 | 6.541e-10 | 2.7311e-10 | 1.4206e-11 | 346710.844
436734.469 | 3.8091e-09 | 4.5667e-09 | 1.3279e-10 | 6.1013e-09 | 4.7299e-09 | 2.3976e-10 | 6.5527e-10 | 2.6921e-10 | 1.4285e-11 | 346723
436746.625 | 3.8429e-09 | 4.4796e-09 | 1.3301e-10 | 6.0424e-09 | 4.7015e-09 | 2.4097e-10 | 6.5294e-10 | 2.7441e-10 | 1.4158e-11 | 346735.156
436758.813 | 3.7915e-09 | 4.5228e-09 | 1.3224e-10 | 6.1597e-09 | 4.7023e-09 | 2.404e-10 | 6.59e-10 | 2.7634e-10 | 1.4324e-11 | 346747.344
436770.969 | 3.7979e-09 | 4.4643e-09 | 1.3302e-10 | 6.0897e-09 | 4.7173e-09 | 2.4104e-10 | 6.5237e-10 | 2.7321e-10 | 1.434e-11 | 346759.5
436783.125 | 3.8161e-09 | 4.5014e-09 | 1.3262e-10 | 6.1087e-09 | 4.6526e-09 | 2.3656e-10 | 6.5585e-10 | 2.7297e-10 | 1.4355e-11 | 346771.656
436795.313 | 3.8404e-09 | 4.461e-09 | 1.3239e-10 | 6.0782e-09 | 4.7285e-09 | 2.3895e-10 | 6.5151e-10 | 2.7391e-10 | 1.4359e-11 | 346783.844
436807.469 | 3.8104e-09 | 4.5489e-09 | 1.3306e-10 | 6.0948e-09 | 4.6867e-09 | 2.4118e-10 | 6.5715e-10 | 2.7171e-10 | 1.4054e-11 | 346796
436819.625 | 3.7927e-09 | 4.5224e-09 | 1.3171e-10 | 6.0177e-09 | 4.6538e-09 | 2.4198e-10 | 6.5286e-10 | 2.7518e-10 | 1.4101e-11 | 346808.156
436831.813 | 3.7837e-09 | 4.4966e-09 | 1.3219e-10 | 6.0729e-09 | 4.6665e-09 | 2.3865e-10 | 6.5436e-10 | 2.7177e-10 | 1.428e-11 | 346820.344
436843.969 | 3.8158e-09 | 4.5303e-09 | 1.3208e-10 | 6.0186e-09 | 4.6923e-09 | 2.3923e-10 | 6.4971e-10 | 2.7385e-10 | 1.4259e-11 | 346832.5
436856.125 | 3.817e-09 | 4.5544e-09 | 1.33e-10 | 5.9761e-09 | 4.7425e-09 | 2.3974e-10 | 6.5416e-10 | 2.7485e-10 | 1.4298e-11 | 346844.656
436868.313 | 3.8222e-09 | 4.5464e-09 | 1.3222e-10 | 6.0401e-09 | 4.6825e-09 | 2.3839e-10 | 6.564e-10 | 2.7101e-10 | 1.4194e-11 | 346856.844
436880.469 | 3.831e-09 | 4.5226e-09 | 1.3286e-10 | 6.0202e-09 | 4.7238e-09 | 2.3966e-10 | 6.5416e-10 | 2.729e-10 | 1.4221e-11 | 346869
436892.625 | 3.8348e-09 | 4.4546e-09 | 1.3222e-10 | 6.082e-09 | 4.6484e-09 | 2.4032e-10 | 6.5378e-10 | 2.7394e-10 | 1.4286e-11 | 346881.156
436904.813 | 3.7802e-09 | 4.5198e-09 | 1.317e-10 | 6.146e-09 | 4.6754e-09 | 2.3954e-10 | 6.5578e-10 | 2.7274e-10 | 1.4078e-11 | 346893.344
436916.969 | 3.8145e-09 | 4.5228e-09 | 1.3381e-10 | 6.1394e-09 | 4.704e-09 | 2.3874e-10 | 6.4879e-10 | 2.7289e-10 | 1.4174e-11 | 346905.5
436929.125 | 3.7882e-09 | 4.4596e-09 | 1.3318e-10 | 6.1107e-09 | 4.6168e-09 | 2.4075e-10 | 6.5373e-10 | 2.7188e-10 | 1.4261e-11 | 346917.656
436941.313 | 3.803e-09 | 4.4622e-09 | 1.3371e-10 | 6.125e-09 | 4.6896e-09 | 2.399e-10 | 6.6131e-10 | 2.7244e-10 | 1.4226e-11 | 346929.844
436953.469 | 3.8098e-09 | 4.4923e-09 | 1.3228e-10 | 6.0975e-09 | 4.6063e-09 | 2.3934e-10 | 6.5801e-10 | 2.717e-10 | 1.4083e-11 | 346942
436965.625 | 3.8701e-09 | 4.531e-09 | 1.3286e-10 | 6.128e-09 | 4.7083e-09 | 2.3994e-10 | 6.5713e-10 | 2.721e-10 | 1.4412e-11 | 346954.156
436977.813 | 3.8317e-09 | 4.5483e-09 | 1.3454e-10 | 6.1265e-09 | 4.7659e-09 | 2.4199e-10 | 6.4882e-10 | 2.7489e-10 | 1.4357e-11 | 346966.344
436989.969 | 3.8268e-09 | 4.5402e-09 | 1.3296e-10 | 6.0522e-09 | 4.6824e-09 | 2.4083e-10 | 6.5877e-10 | 2.7356e-10 | 1.427e-11 | 346978.5
437002.125 | 3.8392e-09 | 4.4931e-09 | 1.3211e-10 | 6.1335e-09 | 4.7224e-09 | 2.4007e-10 | 6.5431e-10 | 2.7362e-10 | 1.4259e-11 | 346990.656
437014.313 | 3.8158e-09 | 4.4791e-09 | 1.3213e-10 | 6.051e-09 | 4.6713e-09 | 2.3985e-10 | 6.5491e-10 | 2.7062e-10 | 1.418e-11 | 347002.844
437026.469 | 3.8081e-09 | 4.4922e-09 | 1.3325e-10 | 6.0681e-09 | 4.671e-09 | 2.3968e-10 | 6.5277e-10 | 2.7143e-10 | 1.4301e-11 | 347015
437038.625 | 3.8147e-09 | 4.4951e-09 | 1.3196e-10 | 6.094e-09 | 4.68e-09 | 2.3821e-10 | 6.5677e-10 | 2.7252e-10 | 1.4386e-11 | 347027.156
437050.813 | 3.8492e-09 | 4.4986e-09 | 1.341e-10 | 6.017e-09 | 4.6866e-09 | 2.4208e-10 | 6.5243e-10 | 2.7185e-10 | 1.3961e-11 | 347039.344
437062.969 | 3.8034e-09 | 4.4431e-09 | 1.3318e-10 | 6.0748e-09 | 4.6742e-09 | 2.4214e-10 | 6.535e-10 | 2.7476e-10 | 1.4122e-11 | 347051.5
437075.156 | 3.7901e-09 | 4.5281e-09 | 1.3171e-10 | 6.1162e-09 | 4.6836e-09 | 2.386e-10 | 6.5237e-10 | 2.7208e-10 | 1.3993e-11 | 347063.687
437087.313 | 3.8244e-09 | 4.5384e-09 | 1.3345e-10 | 6.0621e-09 | 4.7126e-09 | 2.397e-10 | 6.5349e-10 | 2.7248e-10 | 1.4375e-11 | 347075.844
437099.469 | 3.8494e-09 | 4.5509e-09 | 1.3248e-10 | 6.0524e-09 | 4.7011e-09 | 2.4258e-10 | 6.4561e-10 | 2.7278e-10 | 1.4125e-11 | 347088
437111.656 | 3.807e-09 | 4.5134e-09 | 1.3101e-10 | 6.0378e-09 | 4.6436e-09 | 2.397e-10 | 6.5365e-10 | 2.7075e-10 | 1.414e-11 | 347100.187
437123.813 | 3.8274e-09 | 4.4504e-09 | 1.3075e-10 | 6.1303e-09 | 4.6855e-09 | 2.3889e-10 | 6.515e-10 | 2.6818e-10 | 1.4076e-11 | 347112.344
437135.969 | 3.8246e-09 | 4.4676e-09 | 1.3257e-10 | 6.0559e-09 | 4.6737e-09 | 2.4083e-10 | 6.5211e-10 | 2.729e-10 | 1.4188e-11 | 347124.5
437148.156 | 3.7948e-09 | 4.5049e-09 | 1.3158e-10 | 6.0579e-09 | 4.669e-09 | 2.4122e-10 | 6.5168e-10 | 2.7402e-10 | 1.4168e-11 | 347136.687
437160.313 | 3.7728e-09 | 4.4936e-09 | 1.3207e-10 | 6.061e-09 | 4.6966e-09 | 2.3961e-10 | 6.5268e-10 | 2.6958e-10 | 1.4082e-11 | 347148.844
437172.469 | 3.8117e-09 | 4.463e-09 | 1.3157e-10 | 6.1165e-09 | 4.652e-09 | 2.3957e-10 | 6.5166e-10 | 2.7092e-10 | 1.409e-11 | 347161
437184.656 | 3.7882e-09 | 4.5829e-09 | 1.3305e-10 | 6.0768e-09 | 4.7301e-09 | 2.3894e-10 | 6.5088e-10 | 2.7168e-10 | 1.4209e-11 | 347173.187
437196.813 | 3.7733e-09 | 4.5201e-09 | 1.3192e-10 | 6.0549e-09 | 4.6893e-09 | 2.4068e-10 | 6.558e-10 | 2.703e-10 | 1.4222e-11 | 347185.344
437208.969 | 3.8395e-09 | 4.4667e-09 | 1.3102e-10 | 6.062e-09 | 4.6563e-09 | 2.3943e-10 | 6.5131e-10 | 2.703e-10 | 1.3965e-11 | 347197.5
437221.156 | 3.8523e-09 | 4.4909e-09 | 1.332e-10 | 6.0468e-09 | 4.6778e-09 | 2.4009e-10 | 6.5102e-10 | 2.7225e-10 | 1.4266e-11 | 347209.687
437233.313 | 3.7938e-09 | 4.5346e-09 | 1.3149e-10 | 6.039e-09 | 4.6842e-09 | 2.3715e-10 | 6.6218e-10 | 2.6838e-10 | 1.3949e-11 | 347221.844
437245.469 | 3.827e-09 | 4.4801e-09 | 1.3255e-10 | 6.0593e-09 | 4.6652e-09 | 2.4104e-10 | 6.5924e-10 | 2.6978e-10 | 1.4271e-11 | 347234
437257.656 | 3.8123e-09 | 4.5071e-09 | 1.3138e-10 | 6.0245e-09 | 4.6801e-09 | 2.3915e-10 | 6.5158e-10 | 2.7006e-10 | 1.4144e-11 | 347246.187
437269.813 | 3.8039e-09 | 4.5185e-09 | 1.3243e-10 | 6.0834e-09 | 4.5881e-09 | 2.4205e-10 | 6.5513e-10 | 2.7533e-10 | 1.4426e-11 | 347258.344
437281.969 | 3.8133e-09 | 4.5114e-09 | 1.3221e-10 | 6.092e-09 | 4.6708e-09 | 2.3762e-10 | 6.5185e-10 | 2.7033e-10 | 1.4167e-11 | 347270.5
437294.156 | 3.8235e-09 | 4.5329e-09 | 1.3232e-10 | 6.0359e-09 | 4.7157e-09 | 2.3995e-10 | 6.4886e-10 | 2.7416e-10 | 1.4118e-11 | 347282.687
437306.313 | 3.8423e-09 | 4.5137e-09 | 1.3165e-10 | 6.0341e-09 | 4.6484e-09 | 2.4136e-10 | 6.5617e-10 | 2.7119e-10 | 1.4136e-11 | 347294.844
437318.469 | 3.7825e-09 | 4.5316e-09 | 1.3031e-10 | 6.1092e-09 | 4.6846e-09 | 2.3767e-10 | 6.5516e-10 | 2.708e-10 | 1.4104e-11 | 347307
437330.656 | 3.7926e-09 | 4.5185e-09 | 1.3048e-10 | 6.0352e-09 | 4.6436e-09 | 2.3878e-10 | 6.5089e-10 | 2.727e-10 | 1.4221e-11 | 347319.187
437342.813 | 3.793e-09 | 4.4846e-09 | 1.3203e-10 | 6.1138e-09 | 4.6975e-09 | 2.3721e-10 | 6.4865e-10 | 2.7312e-10 | 1.4157e-11 | 347331.344
437354.969 | 3.7938e-09 | 4.4663e-09 | 1.3213e-10 | 6.0901e-09 | 4.6534e-09 | 2.4033e-10 | 6.5394e-10 | 2.7122e-10 | 1.3999e-11 | 347343.5
437367.156 | 3.8025e-09 | 4.4978e-09 | 1.3136e-10 | 6.0291e-09 | 4.6638e-09 | 2.3972e-10 | 6.5242e-10 | 2.7452e-10 | 1.4102e-11 | 347355.687
437379.313 | 3.7957e-09 | 4.5034e-09 | 1.3145e-10 | 6.0702e-09 | 4.6977e-09 | 2.4145e-10 | 6.5652e-10 | 2.7118e-10 | 1.4194e-11 | 347367.844
437391.469 | 3.7759e-09 | 4.4854e-09 | 1.3268e-10 | 6.0811e-09 | 4.6861e-09 | 2.375e-10 | 6.5064e-10 | 2.7092e-10 | 1.4161e-11 | 347380
437403.656 | 3.8224e-09 | 4.5321e-09 | 1.3081e-10 | 6.0976e-09 | 4.6552e-09 | 2.385e-10 | 6.5671e-10 | 2.723e-10 | 1.4131e-11 | 347392.187
437415.813 | 3.745e-09 | 4.4806e-09 | 1.3221e-10 | 6.0185e-09 | 4.6542e-09 | 2.3996e-10 | 6.5391e-10 | 2.7065e-10 | 1.4107e-11 | 347404.344
437427.969 | 3.7526e-09 | 4.4652e-09 | 1.3161e-10 | 6.0527e-09 | 4.6605e-09 | 2.389e-10 | 6.5314e-10 | 2.7426e-10 | 1.4207e-11 | 347416.5
437440.156 | 3.8378e-09 | 4.4767e-09 | 1.3123e-10 | 6.0635e-09 | 4.6725e-09 | 2.4086e-10 | 6.4874e-10 | 2.7397e-10 | 1.4355e-11 | 347428.687
437452.313 | 3.7677e-09 | 4.4422e-09 | 1.3259e-10 | 6.0096e-09 | 4.6682e-09 | 2.4018e-10 | 6.4679e-10 | 2.733e-10 | 1.4182e-11 | 347440.844
437464.5 | 3.8137e-09 | 4.5044e-09 | 1.3223e-10 | 6.0857e-09 | 4.6581e-09 | 2.3913e-10 | 6.5514e-10 | 2.7401e-10 | 1.4179e-11 | 347453.031
437476.656 | 3.7824e-09 | 4.4695e-09 | 1.3317e-10 | 5.9913e-09 | 4.6746e-09 | 2.4043e-10 | 6.468e-10 | 2.7092e-10 | 1.4455e-11 | 347465.187
437488.813 | 3.7734e-09 | 4.5305e-09 | 1.3138e-10 | 6.0891e-09 | 4.6477e-09 | 2.388e-10 | 6.4963e-10 | 2.7521e-10 | 1.4029e-11 | 347477.344
437501 | 3.7922e-09 | 4.5434e-09 | 1.3253e-10 | 6.1134e-09 | 4.6322e-09 | 2.3896e-10 | 6.5403e-10 | 2.7369e-10 | 1.4099e-11 | 347489.531
437513.156 | 3.7903e-09 | 4.5303e-09 | 1.3249e-10 | 6.0891e-09 | 4.691e-09 | 2.3847e-10 | 6.5552e-10 | 2.7269e-10 | 1.4371e-11 | 347501.687
437525.313 | 3.7943e-09 | 4.5069e-09 | 1.3078e-10 | 6.0854e-09 | 4.672e-09 | 2.4122e-10 | 6.5518e-10 | 2.719e-10 | 1.3977e-11 | 347513.844
437537.5 | 3.7903e-09 | 4.4699e-09 | 1.3072e-10 | 6.087e-09 | 4.7215e-09 | 2.3822e-10 | 6.5707e-10 | 2.7336e-10 | 1.4169e-11 | 347526.031
437549.656 | 3.7841e-09 | 4.5254e-09 | 1.3128e-10 | 6.1108e-09 | 4.6235e-09 | 2.41e-10 | 6.5589e-10 | 2.7117e-10 | 1.4192e-11 | 347538.187
437561.813 | 3.7767e-09 | 4.5164e-09 | 1.3282e-10 | 6.0213e-09 | 4.672e-09 | 2.3758e-10 | 6.532e-10 | 2.7466e-10 | 1.419e-11 | 347550.344
437574 | 3.8231e-09 | 4.4575e-09 | 1.318e-10 | 6.1071e-09 | 4.6166e-09 | 2.4162e-10 | 6.5105e-10 | 2.7228e-10 | 1.4092e-11 | 347562.531
437586.156 | 3.8172e-09 | 4.4443e-09 | 1.3181e-10 | 6.0616e-09 | 4.7004e-09 | 2.4077e-10 | 6.5095e-10 | 2.7401e-10 | 1.4164e-11 | 347574.687
437598.313 | 3.8445e-09 | 4.5282e-09 | 1.3213e-10 | 6.0929e-09 | 4.6502e-09 | 2.4017e-10 | 6.5167e-10 | 2.7465e-10 | 1.4164e-11 | 347586.844
437610.5 | 3.8318e-09 | 4.5278e-09 | 1.3299e-10 | 5.9997e-09 | 4.6539e-09 | 2.4092e-10 | 6.5479e-10 | 2.7227e-10 | 1.4236e-11 | 347599.031
437622.656 | 3.8061e-09 | 4.5702e-09 | 1.3273e-10 | 6.0466e-09 | 4.7262e-09 | 2.4093e-10 | 6.4816e-10 | 2.6639e-10 | 1.4124e-11 | 347611.187
437634.813 | 3.82e-09 | 4.5212e-09 | 1.3295e-10 | 6.0043e-09 | 4.6871e-09 | 2.3794e-10 | 6.4955e-10 | 2.7322e-10 | 1.4102e-11 | 347623.344
437647 | 3.798e-09 | 4.4129e-09 | 1.3119e-10 | 6.0835e-09 | 4.7016e-09 | 2.4076e-10 | 6.4955e-10 | 2.747e-10 | 1.4344e-11 | 347635.531
437659.156 | 3.8313e-09 | 4.5324e-09 | 1.3239e-10 | 6.0806e-09 | 4.644e-09 | 2.4007e-10 | 6.4937e-10 | 2.7075e-10 | 1.4197e-11 | 347647.687
437671.313 | 3.7916e-09 | 4.4954e-09 | 1.3227e-10 | 6.0273e-09 | 4.7239e-09 | 2.3927e-10 | 6.5527e-10 | 2.7079e-10 | 1.4188e-11 | 347659.844
437683.5 | 3.776e-09 | 4.4732e-09 | 1.3187e-10 | 6.0331e-09 | 4.6683e-09 | 2.3762e-10 | 6.5771e-10 | 2.7431e-10 | 1.404e-11 | 347672.031
437695.656 | 3.7637e-09 | 4.4922e-09 | 1.3185e-10 | 6.0907e-09 | 4.7178e-09 | 2.3883e-10 | 6.5348e-10 | 2.708e-10 | 1.4209e-11 | 347684.187
437707.813 | 3.8162e-09 | 4.5167e-09 | 1.3145e-10 | 5.9811e-09 | 4.6867e-09 | 2.385e-10 | 6.4507e-10 | 2.7288e-10 | 1.4068e-11 | 347696.344
437720 | 3.7925e-09 | 4.5212e-09 | 1.3171e-10 | 6.1235e-09 | 4.6701e-09 | 2.3952e-10 | 6.4624e-10 | 2.6989e-10 | 1.4236e-11 | 347708.531
437732.156 | 3.7757e-09 | 4.5114e-09 | 1.3244e-10 | 5.9277e-09 | 4.6509e-09 | 2.414e-10 | 6.461e-10 | 2.6992e-10 | 1.4028e-11 | 347720.687
437744.313 | 3.816e-09 | 4.4896e-09 | 1.314e-10 | 6.0772e-09 | 4.7007e-09 | 2.3993e-10 | 6.518e-10 | 2.7234e-10 | 1.4068e-11 | 347732.844
437756.5 | 3.7801e-09 | 4.4638e-09 | 1.3177e-10 | 6.087e-09 | 4.6734e-09 | 2.377e-10 | 6.4999e-10 | 2.7159e-10 | 1.4086e-11 | 347745.031
437768.656 | 3.7864e-09 | 4.4872e-09 | 1.3163e-10 | 6.0919e-09 | 4.6651e-09 | 2.4001e-10 | 6.5051e-10 | 2.7214e-10 | 1.417e-11 | 347757.187
437780.813 | 3.7814e-09 | 4.4436e-09 | 1.325e-10 | 6.0423e-09 | 4.6613e-09 | 2.3941e-10 | 6.5745e-10 | 2.7316e-10 | 1.4117e-11 | 347769.344
437793 | 3.8317e-09 | 4.5232e-09 | 1.3201e-10 | 6.1259e-09 | 4.7029e-09 | 2.4036e-10 | 6.5557e-10 | 2.7081e-10 | 1.424e-11 | 347781.531
437805.156 | 3.7747e-09 | 4.4776e-09 | 1.3225e-10 | 6.0571e-09 | 4.6803e-09 | 2.4082e-10 | 6.5231e-10 | 2.7013e-10 | 1.4187e-11 | 347793.687
437817.313 | 3.821e-09 | 4.5454e-09 | 1.3077e-10 | 6.0755e-09 | 4.6509e-09 | 2.4019e-10 | 6.5459e-10 | 2.7223e-10 | 1.4096e-11 | 347805.844
437829.5 | 3.7738e-09 | 4.5295e-09 | 1.3131e-10 | 6.0322e-09 | 4.6582e-09 | 2.4009e-10 | 6.5427e-10 | 2.7092e-10 | 1.4055e-11 | 347818.031
437841.656 | 3.7667e-09 | 4.5029e-09 | 1.3171e-10 | 6.0574e-09 | 4.6906e-09 | 2.4112e-10 | 6.5174e-10 | 2.7284e-10 | 1.415e-11 | 347830.187
437853.844 | 3.8035e-09 | 4.5409e-09 | 1.3189e-10 | 6.0505e-09 | 4.6796e-09 | 2.3981e-10 | 6.4937e-10 | 2.6987e-10 | 1.4232e-11 | 347842.375
437866 | 3.8623e-09 | 4.4293e-09 | 1.3183e-10 | 5.9628e-09 | 4.7066e-09 | 2.4017e-10 | 6.5176e-10 | 2.7427e-10 | 1.4165e-11 | 347854.531
437878.156 | 3.803e-09 | 4.5149e-09 | 1.3201e-10 | 6.0385e-09 | 4.6697e-09 | 2.4117e-10 | 6.5706e-10 | 2.6988e-10 | 1.4275e-11 | 347866.687
437890.344 | 3.8057e-09 | 4.5348e-09 | 1.3342e-10 | 6.062e-09 | 4.6459e-09 | 2.4267e-10 | 6.568e-10 | 2.7383e-10 | 1.4076e-11 | 347878.875
437902.5 | 3.8312e-09 | 4.5206e-09 | 1.323e-10 | 6.0206e-09 | 4.6962e-09 | 2.4186e-10 | 6.4727e-10 | 2.7192e-10 | 1.412e-11 | 347891.031
437914.656 | 3.7507e-09 | 4.5377e-09 | 1.3229e-10 | 6.1147e-09 | 4.6454e-09 | 2.4019e-10 | 6.5549e-10 | 2.7495e-10 | 1.4152e-11 | 347903.187
437926.844 | 3.8128e-09 | 4.5166e-09 | 1.3163e-10 | 6.0546e-09 | 4.7264e-09 | 2.4087e-10 | 6.4503e-10 | 2.7349e-10 | 1.4163e-11 | 347915.375
437939 | 3.7916e-09 | 4.5109e-09 | 1.3128e-10 | 6.1136e-09 | 4.6834e-09 | 2.3855e-10 | 6.5044e-10 | 2.6899e-10 | 1.4199e-11 | 347927.531
437951.156 | 3.8149e-09 | 4.4905e-09 | 1.3207e-10 | 6.0656e-09 | 4.6837e-09 | 2.3817e-10 | 6.5018e-10 | 2.7403e-10 | 1.4082e-11 | 347939.687
437963.344 | 3.811e-09 | 4.4884e-09 | 1.3276e-10 | 6.0601e-09 | 4.6698e-09 | 2.3865e-10 | 6.5039e-10 | 2.7517e-10 | 1.4093e-11 | 347951.875
437975.5 | 3.7559e-09 | 4.5153e-09 | 1.3278e-10 | 6.0567e-09 | 4.6584e-09 | 2.4098e-10 | 6.5615e-10 | 2.6725e-10 | 1.4064e-11 | 347964.031
437987.656 | 3.7813e-09 | 4.4905e-09 | 1.3228e-10 | 6.0764e-09 | 4.6726e-09 | 2.3951e-10 | 6.5467e-10 | 2.6779e-10 | 1.3998e-11 | 347976.187
437999.844 | 3.7744e-09 | 4.4795e-09 | 1.3226e-10 | 5.9997e-09 | 4.6776e-09 | 2.385e-10 | 6.5694e-10 | 2.7132e-10 | 1.3903e-11 | 347988.375
438012 | 3.81e-09 | 4.4898e-09 | 1.3216e-10 | 6.0348e-09 | 4.7147e-09 | 2.3948e-10 | 6.5255e-10 | 2.7097e-10 | 1.4086e-11 | 348000.531
438024.156 | 3.774e-09 | 4.4838e-09 | 1.3157e-10 | 6.0282e-09 | 4.6494e-09 | 2.3887e-10 | 6.5188e-10 | 2.7192e-10 | 1.3989e-11 | 348012.687
438036.344 | 3.7835e-09 | 4.5445e-09 | 1.3274e-10 | 6.0875e-09 | 4.6523e-09 | 2.414e-10 | 6.5726e-10 | 2.708e-10 | 1.4202e-11 | 348024.875
438048.5 | 3.8037e-09 | 4.5273e-09 | 1.3309e-10 | 6.0943e-09 | 4.6646e-09 | 2.3959e-10 | 6.5598e-10 | 2.7254e-10 | 1.4022e-11 | 348037.031
438060.656 | 3.7985e-09 | 4.5376e-09 | 1.3239e-10 | 6.0166e-09 | 4.6688e-09 | 2.4002e-10 | 6.4868e-10 | 2.6926e-10 | 1.4399e-11 | 348049.187
438072.844 | 3.7983e-09 | 4.5662e-09 | 1.2978e-10 | 6.0633e-09 | 4.717e-09 | 2.4015e-10 | 6.5885e-10 | 2.6979e-10 | 1.4239e-11 | 348061.375
438085 | 3.7925e-09 | 4.533e-09 | 1.3258e-10 | 6.0359e-09 | 4.6332e-09 | 2.392e-10 | 6.4257e-10 | 2.6926e-10 | 1.3972e-11 | 348073.531
438097.156 | 3.7651e-09 | 4.486e-09 | 1.318e-10 | 6.073e-09 | 4.6623e-09 | 2.3757e-10 | 6.4803e-10 | 2.7123e-10 | 1.4163e-11 | 348085.687
438109.344 | 3.8345e-09 | 4.4749e-09 | 1.3186e-10 | 6.0588e-09 | 4.7029e-09 | 2.389e-10 | 6.573e-10 | 2.7106e-10 | 1.4053e-11 | 348097.875
438121.5 | 3.7624e-09 | 4.4586e-09 | 1.3261e-10 | 6.0685e-09 | 4.6402e-09 | 2.4078e-10 | 6.5421e-10 | 2.6952e-10 | 1.4203e-11 | 348110.031
438133.656 | 3.7903e-09 | 4.4825e-09 | 1.3227e-10 | 6.0779e-09 | 4.6001e-09 | 2.4293e-10 | 6.4599e-10 | 2.7061e-10 | 1.4138e-11 | 348122.187
438145.844 | 3.7825e-09 | 4.5371e-09 | 1.3281e-10 | 6.0169e-09 | 4.6771e-09 | 2.3932e-10 | 6.5674e-10 | 2.696e-10 | 1.4181e-11 | 348134.375
438158 | 3.7713e-09 | 4.4977e-09 | 1.3271e-10 | 6.0091e-09 | 4.6324e-09 | 2.4034e-10 | 6.5627e-10 | 2.7028e-10 | 1.4095e-11 | 348146.531
438170.156 | 3.8204e-09 | 4.4958e-09 | 1.3112e-10 | 6.042e-09 | 4.6798e-09 | 2.3825e-10 | 6.4571e-10 | 2.7182e-10 | 1.4178e-11 | 348158.687
438182.344 | 3.7499e-09 | 4.4594e-09 | 1.3093e-10 | 6.0937e-09 | 4.7064e-09 | 2.3765e-10 | 6.5225e-10 | 2.7109e-10 | 1.4282e-11 | 348170.875
438194.5 | 3.7918e-09 | 4.5461e-09 | 1.3167e-10 | 5.9942e-09 | 4.6954e-09 | 2.4079e-10 | 6.5225e-10 | 2.7352e-10 | 1.3965e-11 | 348183.031
438206.688 | 3.7933e-09 | 4.4695e-09 | 1.3216e-10 | 5.9422e-09 | 4.6712e-09 | 2.3895e-10 | 6.4784e-10 | 2.7274e-10 | 1.4021e-11 | 348195.219
438218.844 | 3.8061e-09 | 4.4843e-09 | 1.3088e-10 | 6.0482e-09 | 4.671e-09 | 2.3802e-10 | 6.5232e-10 | 2.7219e-10 | 1.4212e-11 | 348207.375
438231 | 3.7808e-09 | 4.5018e-09 | 1.3158e-10 | 6.0019e-09 | 4.7031e-09 | 2.4108e-10 | 6.4645e-10 | 2.7049e-10 | 1.4177e-11 | 348219.531
438243.188 | 3.7618e-09 | 4.49e-09 | 1.3299e-10 | 6.0095e-09 | 4.6456e-09 | 2.4032e-10 | 6.4763e-10 | 2.7207e-10 | 1.4193e-11 | 348231.719
438255.344 | 3.8192e-09 | 4.5029e-09 | 1.3282e-10 | 6.0163e-09 | 4.6675e-09 | 2.4212e-10 | 6.5779e-10 | 2.7348e-10 | 1.431e-11 | 348243.875
438267.5 | 3.8157e-09 | 4.5056e-09 | 1.3289e-10 | 6.0283e-09 | 4.6863e-09 | 2.3764e-10 | 6.5369e-10 | 2.717e-10 | 1.4022e-11 | 348256.031
438279.688 | 3.8206e-09 | 4.4646e-09 | 1.3182e-10 | 6.1189e-09 | 4.6952e-09 | 2.4011e-10 | 6.5675e-10 | 2.7045e-10 | 1.4153e-11 | 348268.219
438291.844 | 3.7561e-09 | 4.5309e-09 | 1.3181e-10 | 6.105e-09 | 4.6887e-09 | 2.4151e-10 | 6.5502e-10 | 2.7141e-10 | 1.4024e-11 | 348280.375
438304 | 3.8247e-09 | 4.4897e-09 | 1.3158e-10 | 6.0456e-09 | 4.6719e-09 | 2.4276e-10 | 6.5392e-10 | 2.688e-10 | 1.4305e-11 | 348292.531
438316.188 | 3.7856e-09 | 4.4729e-09 | 1.3245e-10 | 6.0034e-09 | 4.6814e-09 | 2.3996e-10 | 6.5276e-10 | 2.7165e-10 | 1.4096e-11 | 348304.719
438328.344 | 3.7832e-09 | 4.4847e-09 | 1.3097e-10 | 6.069e-09 | 4.6557e-09 | 2.4053e-10 | 6.4624e-10 | 2.7355e-10 | 1.3943e-11 | 348316.875
438340.5 | 3.8278e-09 | 4.5285e-09 | 1.3108e-10 | 5.9981e-09 | 4.6458e-09 | 2.3924e-10 | 6.5412e-10 | 2.674e-10 | 1.4293e-11 | 348329.031
438352.688 | 3.8214e-09 | 4.5306e-09 | 1.3189e-10 | 6.0355e-09 | 4.6241e-09 | 2.4253e-10 | 6.5257e-10 | 2.7292e-10 | 1.416e-11 | 348341.219
438364.844 | 3.8236e-09 | 4.4797e-09 | 1.3144e-10 | 5.9532e-09 | 4.6043e-09 | 2.3877e-10 | 6.5866e-10 | 2.6745e-10 | 1.4101e-11 | 348353.375
438377 | 3.7875e-09 | 4.5034e-09 | 1.3005e-10 | 6.0334e-09 | 4.6796e-09 | 2.4142e-10 | 6.5416e-10 | 2.6997e-10 | 1.4046e-11 | 348365.531
438389.188 | 3.7624e-09 | 4.4768e-09 | 1.3141e-10 | 6.0558e-09 | 4.6891e-09 | 2.3964e-10 | 6.5276e-10 | 2.688e-10 | 1.4132e-11 | 348377.719
438401.344 | 3.8132e-09 | 4.4809e-09 | 1.3143e-10 | 6.0856e-09 | 4.6951e-09 | 2.3959e-10 | 6.4609e-10 | 2.735e-10 | 1.4179e-11 | 348389.875
438413.5 | 3.792e-09 | 4.5355e-09 | 1.3169e-10 | 6.0644e-09 | 4.6939e-09 | 2.3968e-10 | 6.4779e-10 | 2.7249e-10 | 1.4303e-11 | 348402.031
438425.688 | 3.7875e-09 | 4.5042e-09 | 1.3187e-10 | 6.0199e-09 | 4.7594e-09 | 2.4127e-10 | 6.525e-10 | 2.7277e-10 | 1.4181e-11 | 348414.219
438437.844 | 3.79e-09 | 4.4836e-09 | 1.3077e-10 | 6.0042e-09 | 4.6511e-09 | 2.3999e-10 | 6.4665e-10 | 2.7219e-10 | 1.4277e-11 | 348426.375
438450 | 3.8172e-09 | 4.5286e-09 | 1.3251e-10 | 6.0682e-09 | 4.6952e-09 | 2.3868e-10 | 6.4768e-10 | 2.7136e-10 | 1.4133e-11 | 348438.531
438462.188 | 3.7907e-09 | 4.53e-09 | 1.3244e-10 | 6.044e-09 | 4.6813e-09 | 2.4005e-10 | 6.4664e-10 | 2.7318e-10 | 1.4064e-11 | 348450.719
438474.344 | 3.8284e-09 | 4.5583e-09 | 1.3227e-10 | 6.0243e-09 | 4.6594e-09 | 2.384e-10 | 6.5438e-10 | 2.7081e-10 | 1.3987e-11 | 348462.875
438486.5 | 3.8184e-09 | 4.4879e-09 | 1.2952e-10 | 6.0732e-09 | 4.6693e-09 | 2.3951e-10 | 6.4182e-10 | 2.6854e-10 | 1.4272e-11 | 348475.031
438498.688 | 3.8037e-09 | 4.5143e-09 | 1.3159e-10 | 5.9862e-09 | 4.6343e-09 | 2.399e-10 | 6.4539e-10 | 2.6957e-10 | 1.425e-11 | 348487.219
438510.844 | 3.8084e-09 | 4.5331e-09 | 1.3069e-10 | 6.1007e-09 | 4.638e-09 | 2.3856e-10 | 6.5384e-10 | 2.7163e-10 | 1.416e-11 | 348499.375
438523 | 3.782e-09 | 4.5177e-09 | 1.3106e-10 | 6.0349e-09 | 4.6837e-09 | 2.379e-10 | 6.6215e-10 | 2.7227e-10 | 1.4022e-11 | 348511.531
438535.188 | 3.7941e-09 | 4.5217e-09 | 1.3196e-10 | 6.0307e-09 | 4.6175e-09 | 2.3919e-10 | 6.4969e-10 | 2.7071e-10 | 1.4254e-11 | 348523.719
438547.344 | 3.8255e-09 | 4.5096e-09 | 1.3067e-10 | 6.0725e-09 | 4.7149e-09 | 2.3894e-10 | 6.528e-10 | 2.6812e-10 | 1.4228e-11 | 348535.875
438559.5 | 3.7835e-09 | 4.4906e-09 | 1.3065e-10 | 6.04e-09 | 4.7015e-09 | 2.3931e-10 | 6.5454e-10 | 2.7441e-10 | 1.3919e-11 | 348548.031
438571.688 | 3.7816e-09 | 4.5237e-09 | 1.3167e-10 | 6.0522e-09 | 4.6544e-09 | 2.3943e-10 | 6.4938e-10 | 2.6857e-10 | 1.4321e-11 | 348560.219
438583.844 | 3.7866e-09 | 4.4852e-09 | 1.3077e-10 | 6.0098e-09 | 4.6799e-09 | 2.4043e-10 | 6.4523e-10 | 2.6936e-10 | 1.403e-11 | 348572.375
438596.031 | 3.8073e-09 | 4.5142e-09 | 1.3246e-10 | 6.0762e-09 | 4.6563e-09 | 2.4105e-10 | 6.5384e-10 | 2.7094e-10 | 1.4096e-11 | 348584.562
438608.188 | 3.7954e-09 | 4.5293e-09 | 1.3187e-10 | 6.0386e-09 | 4.684e-09 | 2.408e-10 | 6.5228e-10 | 2.7217e-10 | 1.4108e-11 | 348596.719
438620.344 | 3.7909e-09 | 4.5563e-09 | 1.3217e-10 | 6.0332e-09 | 4.6781e-09 | 2.4064e-10 | 6.5508e-10 | 2.7038e-10 | 1.4234e-11 | 348608.875
438632.531 | 3.8183e-09 | 4.5126e-09 | 1.3159e-10 | 6.0315e-09 | 4.6763e-09 | 2.4156e-10 | 6.3882e-10 | 2.6863e-10 | 1.4274e-11 | 348621.062
438644.688 | 3.8196e-09 | 4.5449e-09 | 1.3102e-10 | 6.0794e-09 | 4.6999e-09 | 2.3861e-10 | 6.5472e-10 | 2.7091e-10 | 1.4167e-11 | 348633.219
438656.844 | 3.839e-09 | 4.464e-09 | 1.3125e-10 | 6.0885e-09 | 4.7185e-09 | 2.407e-10 | 6.5232e-10 | 2.7092e-10 | 1.3882e-11 | 348645.375
438669.031 | 3.8001e-09 | 4.4987e-09 | 1.3126e-10 | 6.0587e-09 | 4.679e-09 | 2.3952e-10 | 6.4747e-10 | 2.6772e-10 | 1.4194e-11 | 348657.562
438681.188 | 3.7617e-09 | 4.53e-09 | 1.3173e-10 | 6.0312e-09 | 4.696e-09 | 2.4047e-10 | 6.5177e-10 | 2.7025e-10 | 1.417e-11 | 348669.719
438693.344 | 3.7879e-09 | 4.5058e-09 | 1.3128e-10 | 6.0529e-09 | 4.6846e-09 | 2.3884e-10 | 6.5528e-10 | 2.713e-10 | 1.408e-11 | 348681.875
438705.531 | 3.7883e-09 | 4.5244e-09 | 1.3168e-10 | 5.9775e-09 | 4.6748e-09 | 2.3878e-10 | 6.5402e-10 | 2.7022e-10 | 1.4387e-11 | 348694.062
438717.688 | 3.7862e-09 | 4.4874e-09 | 1.3302e-10 | 6.0272e-09 | 4.6859e-09 | 2.4098e-10 | 6.4596e-10 | 2.7014e-10 | 1.4102e-11 | 348706.219
438729.844 | 3.7909e-09 | 4.4919e-09 | 1.321e-10 | 6.0408e-09 | 4.7371e-09 | 2.3934e-10 | 6.4838e-10 | 2.6896e-10 | 1.4048e-11 | 348718.375
438742.031 | 3.8249e-09 | 4.5044e-09 | 1.3182e-10 | 6.0785e-09 | 4.7302e-09 | 2.3878e-10 | 6.4602e-10 | 2.7374e-10 | 1.4242e-11 | 348730.562
438754.188 | 3.7646e-09 | 4.5442e-09 | 1.3155e-10 | 6.0299e-09 | 4.69e-09 | 2.3964e-10 | 6.6071e-10 | 2.7101e-10 | 1.3978e-11 | 348742.719
438766.344 | 3.8632e-09 | 4.5203e-09 | 1.3348e-10 | 6.0273e-09 | 4.6394e-09 | 2.4084e-10 | 6.5053e-10 | 2.717e-10 | 1.4377e-11 | 348754.875
438778.531 | 3.8137e-09 | 4.4899e-09 | 1.3323e-10 | 6.1411e-09 | 4.7142e-09 | 2.4265e-10 | 6.6367e-10 | 2.74e-10 | 1.417e-11 | 348767.062
438790.688 | 3.8002e-09 | 4.4838e-09 | 1.33e-10 | 6.0104e-09 | 4.6649e-09 | 2.3913e-10 | 6.4977e-10 | 2.7168e-10 | 1.4089e-11 | 348779.219
438802.844 | 3.7797e-09 | 4.4632e-09 | 1.3244e-10 | 6.0018e-09 | 4.662e-09 | 2.391e-10 | 6.6001e-10 | 2.693e-10 | 1.4243e-11 | 348791.375
438815.031 | 3.8158e-09 | 4.4879e-09 | 1.3124e-10 | 6.0552e-09 | 4.6607e-09 | 2.4036e-10 | 6.5062e-10 | 2.7039e-10 | 1.4159e-11 | 348803.562
438827.188 | 3.811e-09 | 4.5237e-09 | 1.3237e-10 | 5.9747e-09 | 4.6568e-09 | 2.3943e-10 | 6.5257e-10 | 2.7081e-10 | 1.4146e-11 | 348815.719
438839.344 | 3.8018e-09 | 4.4712e-09 | 1.332e-10 | 6.027e-09 | 4.6802e-09 | 2.3884e-10 | 6.5339e-10 | 2.7286e-10 | 1.4135e-11 | 348827.875
438851.531 | 3.7918e-09 | 4.4975e-09 | 1.3078e-10 | 6.0418e-09 | 4.683e-09 | 2.3943e-10 | 6.5075e-10 | 2.6808e-10 | 1.4137e-11 | 348840.062
438863.688 | 3.7499e-09 | 4.5012e-09 | 1.3136e-10 | 6.0391e-09 | 4.6686e-09 | 2.4163e-10 | 6.4556e-10 | 2.6854e-10 | 1.4144e-11 | 348852.219
438875.844 | 3.7347e-09 | 4.5053e-09 | 1.3119e-10 | 6.0038e-09 | 4.6587e-09 | 2.3942e-10 | 6.4894e-10 | 2.7422e-10 | 1.4138e-11 | 348864.375
438888.031 | 3.7762e-09 | 4.4591e-09 | 1.3172e-10 | 6.0255e-09 | 4.6559e-09 | 2.3956e-10 | 6.5176e-10 | 2.7164e-10 | 1.4044e-11 | 348876.562
438900.188 | 3.7805e-09 | 4.4961e-09 | 1.3132e-10 | 6.0239e-09 | 4.6047e-09 | 2.4008e-10 | 6.5237e-10 | 2.7222e-10 | 1.4126e-11 | 348888.719
438912.344 | 3.7872e-09 | 4.4799e-09 | 1.3254e-10 | 5.9943e-09 | 4.6287e-09 | 2.3906e-10 | 6.5131e-10 | 2.6684e-10 | 1.4087e-11 | 348900.875
438924.531 | 3.7947e-09 | 4.5021e-09 | 1.3145e-10 | 6.0014e-09 | 4.6934e-09 | 2.3794e-10 | 6.49e-10 | 2.6828e-10 | 1.3971e-11 | 348913.062
438936.688 | 3.8211e-09 | 4.4617e-09 | 1.316e-10 | 5.9512e-09 | 4.6506e-09 | 2.3922e-10 | 6.511e-10 | 2.7217e-10 | 1.3968e-11 | 348925.219
438948.844 | 3.8447e-09 | 4.4895e-09 | 1.3136e-10 | 5.9564e-09 | 4.699e-09 | 2.4083e-10 | 6.5629e-10 | 2.6994e-10 | 1.42e-11 | 348937.375
438961.031 | 3.8147e-09 | 4.5078e-09 | 1.3036e-10 | 6.072e-09 | 4.6715e-09 | 2.4194e-10 | 6.4406e-10 | 2.7234e-10 | 1.4071e-11 | 348949.562
438973.188 | 3.824e-09 | 4.4839e-09 | 1.329e-10 | 5.9747e-09 | 4.7188e-09 | 2.3767e-10 | 6.5069e-10 | 2.7312e-10 | 1.4154e-11 | 348961.719
438985.375 | 3.7829e-09 | 4.5281e-09 | 1.3281e-10 | 6.0192e-09 | 4.6116e-09 | 2.3929e-10 | 6.53e-10 | 2.7037e-10 | 1.4298e-11 | 348973.906
438997.531 | 3.7973e-09 | 4.5049e-09 | 1.3279e-10 | 6.0526e-09 | 4.7549e-09 | 2.4131e-10 | 6.532e-10 | 2.7474e-10 | 1.4158e-11 | 348986.062
439009.688 | 3.7988e-09 | 4.5066e-09 | 1.3187e-10 | 6.0963e-09 | 4.6959e-09 | 2.4117e-10 | 6.5488e-10 | 2.7186e-10 | 1.4176e-11 | 348998.219
439021.875 | 3.79e-09 | 4.4756e-09 | 1.3174e-10 | 6.104e-09 | 4.7108e-09 | 2.4194e-10 | 6.4936e-10 | 2.7142e-10 | 1.4016e-11 | 349010.406
439034.031 | 3.7657e-09 | 4.5079e-09 | 1.3139e-10 | 6.1021e-09 | 4.7186e-09 | 2.3893e-10 | 6.5214e-10 | 2.6997e-10 | 1.4127e-11 | 349022.562
439046.188 | 3.8142e-09 | 4.524e-09 | 1.3354e-10 | 6.0164e-09 | 4.6959e-09 | 2.3856e-10 | 6.5403e-10 | 2.7297e-10 | 1.4318e-11 | 349034.719
439058.375 | 3.7934e-09 | 4.5306e-09 | 1.3244e-10 | 6.0244e-09 | 4.677e-09 | 2.3829e-10 | 6.4559e-10 | 2.7362e-10 | 1.3992e-11 | 349046.906
439070.531 | 3.7979e-09 | 4.4733e-09 | 1.3358e-10 | 6.0251e-09 | 4.6955e-09 | 2.3921e-10 | 6.5276e-10 | 2.7446e-10 | 1.4085e-11 | 349059.062
439082.688 | 3.8385e-09 | 4.5164e-09 | 1.3202e-10 | 6.111e-09 | 4.6802e-09 | 2.4059e-10 | 6.4463e-10 | 2.7209e-10 | 1.4266e-11 | 349071.219
439094.875 | 3.7847e-09 | 4.5504e-09 | 1.3201e-10 | 6.0655e-09 | 4.6962e-09 | 2.3981e-10 | 6.5975e-10 | 2.7203e-10 | 1.4257e-11 | 349083.406
439107.031 | 3.8173e-09 | 4.5097e-09 | 1.3301e-10 | 5.9702e-09 | 4.7296e-09 | 2.4299e-10 | 6.5193e-10 | 2.7415e-10 | 1.4192e-11 | 349095.562
439119.188 | 3.7963e-09 | 4.5748e-09 | 1.3237e-10 | 6.0717e-09 | 4.7368e-09 | 2.3944e-10 | 6.5108e-10 | 2.704e-10 | 1.4259e-11 | 349107.719
439131.375 | 3.7864e-09 | 4.5367e-09 | 1.3363e-10 | 6.0802e-09 | 4.7368e-09 | 2.394e-10 | 6.5721e-10 | 2.723e-10 | 1.4251e-11 | 349119.906
439143.531 | 3.8337e-09 | 4.4857e-09 | 1.3248e-10 | 6.1457e-09 | 4.6919e-09 | 2.4021e-10 | 6.518e-10 | 2.7037e-10 | 1.4363e-11 | 349132.062
439155.688 | 3.8158e-09 | 4.5471e-09 | 1.324e-10 | 6.0498e-09 | 4.6756e-09 | 2.3848e-10 | 6.5383e-10 | 2.7168e-10 | 1.4289e-11 | 349144.219
439167.875 | 3.8214e-09 | 4.4639e-09 | 1.308e-10 | 6.0539e-09 | 4.7055e-09 | 2.4183e-10 | 6.4959e-10 | 2.7189e-10 | 1.4055e-11 | 349156.406
439180.031 | 3.8199e-09 | 4.4856e-09 | 1.3177e-10 | 6.0303e-09 | 4.7088e-09 | 2.4111e-10 | 6.551e-10 | 2.7642e-10 | 1.3917e-11 | 349168.562
439192.188 | 3.7936e-09 | 4.5052e-09 | 1.3068e-10 | 6.0837e-09 | 4.7236e-09 | 2.3958e-10 | 6.5263e-10 | 2.7393e-10 | 1.4288e-11 | 349180.719
439204.375 | 3.8088e-09 | 4.5603e-09 | 1.3312e-10 | 6.0601e-09 | 4.6906e-09 | 2.4095e-10 | 6.4612e-10 | 2.7123e-10 | 1.4269e-11 | 349192.906
439216.531 | 3.7331e-09 | 4.5007e-09 | 1.3196e-10 | 6.0117e-09 | 4.68e-09 | 2.3844e-10 | 6.5151e-10 | 2.6962e-10 | 1.4094e-11 | 349205.062
439228.688 | 3.7953e-09 | 4.5135e-09 | 1.3041e-10 | 6.0108e-09 | 4.6666e-09 | 2.405e-10 | 6.4703e-10 | 2.6952e-10 | 1.3841e-11 | 349217.219
439240.875 | 3.7581e-09 | 4.5049e-09 | 1.3128e-10 | 6.016e-09 | 4.6734e-09 | 2.4018e-10 | 6.4438e-10 | 2.7249e-10 | 1.4303e-11 | 349229.406
439253.031 | 3.8185e-09 | 4.5097e-09 | 1.3194e-10 | 5.9974e-09 | 4.6693e-09 | 2.4204e-10 | 6.4659e-10 | 2.6926e-10 | 1.4205e-11 | 349241.562
439265.188 | 3.7812e-09 | 4.491e-09 | 1.3253e-10 | 6.0605e-09 | 4.6665e-09 | 2.3829e-10 | 6.5006e-10 | 2.6992e-10 | 1.4306e-11 | 349253.719
439277.375 | 3.7855e-09 | 4.512e-09 | 1.3132e-10 | 5.9567e-09 | 4.6923e-09 | 2.4012e-10 | 6.4419e-10 | 2.6824e-10 | 1.3958e-11 | 349265.906
439289.531 | 3.7997e-09 | 4.5117e-09 | 1.3163e-10 | 6.0461e-09 | 4.7045e-09 | 2.3926e-10 | 6.5425e-10 | 2.6744e-10 | 1.4166e-11 | 349278.062
439301.688 | 3.7908e-09 | 4.5485e-09 | 1.3235e-10 | 6.0178e-09 | 4.6823e-09 | 2.3851e-10 | 6.4872e-10 | 2.7319e-10 | 1.4161e-11 | 349290.219
439313.875 | 3.805e-09 | 4.5199e-09 | 1.3195e-10 | 5.9455e-09 | 4.6253e-09 | 2.3994e-10 | 6.5164e-10 | 2.6787e-10 | 1.3978e-11 | 349302.406
439326.031 | 3.8122e-09 | 4.4944e-09 | 1.3141e-10 | 6.0862e-09 | 4.6868e-09 | 2.396e-10 | 6.5939e-10 | 2.6875e-10 | 1.426e-11 | 349314.562
439338.188 | 3.7786e-09 | 4.551e-09 | 1.3173e-10 | 6.033e-09 | 4.6749e-09 | 2.4168e-10 | 6.5559e-10 | 2.7295e-10 | 1.4302e-11 | 349326.719
439350.375 | 3.8119e-09 | 4.5426e-09 | 1.3185e-10 | 6.0662e-09 | 4.6701e-09 | 2.3754e-10 | 6.5243e-10 | 2.7221e-10 | 1.4302e-11 | 349338.906
439362.531 | 3.7748e-09 | 4.5629e-09 | 1.3104e-10 | 6.0942e-09 | 4.6889e-09 | 2.3955e-10 | 6.5529e-10 | 2.699e-10 | 1.4137e-11 | 349351.062
439374.719 | 3.8115e-09 | 4.5402e-09 | 1.3179e-10 | 6.0182e-09 | 4.6865e-09 | 2.392e-10 | 6.5198e-10 | 2.7029e-10 | 1.4085e-11 | 349363.25
439386.875 | 3.7786e-09 | 4.5189e-09 | 1.3173e-10 | 6.0694e-09 | 4.6391e-09 | 2.3891e-10 | 6.4911e-10 | 2.7324e-10 | 1.4393e-11 | 349375.406
439399.031 | 3.7956e-09 | 4.5766e-09 | 1.3006e-10 | 5.9821e-09 | 4.7138e-09 | 2.412e-10 | 6.5381e-10 | 2.7466e-10 | 1.3981e-11 | 349387.562
439411.219 | 3.7784e-09 | 4.4978e-09 | 1.3144e-10 | 6.0381e-09 | 4.6504e-09 | 2.4195e-10 | 6.479e-10 | 2.6944e-10 | 1.4188e-11 | 349399.75
439423.375 | 3.8363e-09 | 4.5e-09 | 1.3244e-10 | 5.9773e-09 | 4.6588e-09 | 2.4122e-10 | 6.5547e-10 | 2.6977e-10 | 1.4118e-11 | 349411.906
439435.531 | 3.7985e-09 | 4.4914e-09 | 1.3164e-10 | 6.0621e-09 | 4.6824e-09 | 2.3648e-10 | 6.4589e-10 | 2.6742e-10 | 1.4251e-11 | 349424.062
439447.719 | 3.7825e-09 | 4.4566e-09 | 1.3189e-10 | 6.0399e-09 | 4.6539e-09 | 2.3927e-10 | 6.4698e-10 | 2.6987e-10 | 1.4037e-11 | 349436.25
439459.875 | 3.7969e-09 | 4.4949e-09 | 1.3047e-10 | 6.0061e-09 | 4.6837e-09 | 2.3938e-10 | 6.5052e-10 | 2.703e-10 | 1.402e-11 | 349448.406
439472.031 | 3.7944e-09 | 4.5026e-09 | 1.3259e-10 | 6.0413e-09 | 4.6539e-09 | 2.3679e-10 | 6.4514e-10 | 2.6817e-10 | 1.431e-11 | 349460.562
439484.219 | 3.791e-09 | 4.4529e-09 | 1.2941e-10 | 6.0114e-09 | 4.6226e-09 | 2.3844e-10 | 6.467e-10 | 2.7278e-10 | 1.4205e-11 | 349472.75
439496.375 | 3.8162e-09 | 4.5393e-09 | 1.3084e-10 | 5.9807e-09 | 4.6526e-09 | 2.4e-10 | 6.4919e-10 | 2.7046e-10 | 1.4052e-11 | 349484.906
439508.531 | 3.8073e-09 | 4.4855e-09 | 1.3203e-10 | 6.0127e-09 | 4.7177e-09 | 2.3695e-10 | 6.584e-10 | 2.7018e-10 | 1.4179e-11 | 349497.062
439520.719 | 3.7803e-09 | 4.5111e-09 | 1.3224e-10 | 6.0442e-09 | 4.6989e-09 | 2.3885e-10 | 6.4753e-10 | 2.7115e-10 | 1.4256e-11 | 349509.25
439532.875 | 3.8187e-09 | 4.516e-09 | 1.3097e-10 | 5.9954e-09 | 4.6558e-09 | 2.3887e-10 | 6.4569e-10 | 2.6953e-10 | 1.4259e-11 | 349521.406
439545.031 | 3.7999e-09 | 4.5632e-09 | 1.3078e-10 | 6.058e-09 | 4.6619e-09 | 2.4064e-10 | 6.5109e-10 | 2.7072e-10 | 1.4096e-11 | 349533.562
439557.219 | 3.7794e-09 | 4.5181e-09 | 1.3207e-10 | 6.075e-09 | 4.6807e-09 | 2.398e-10 | 6.5063e-10 | 2.7322e-10 | 1.4132e-11 | 349545.75
439569.375 | 3.8024e-09 | 4.4929e-09 | 1.3212e-10 | 6.037e-09 | 4.7325e-09 | 2.3957e-10 | 6.4797e-10 | 2.6625e-10 | 1.3906e-11 | 349557.906
439581.531 | 3.7936e-09 | 4.5299e-09 | 1.3167e-10 | 6.0282e-09 | 4.6458e-09 | 2.4065e-10 | 6.5093e-10 | 2.7158e-10 | 1.43e-11 | 349570.062
439593.719 | 3.7999e-09 | 4.5407e-09 | 1.3132e-10 | 6.0269e-09 | 4.6962e-09 | 2.3884e-10 | 6.5199e-10 | 2.6982e-10 | 1.4063e-11 | 349582.25
439605.875 | 3.8094e-09 | 4.4922e-09 | 1.3095e-10 | 6.059e-09 | 4.6804e-09 | 2.3696e-10 | 6.4375e-10 | 2.6939e-10 | 1.398e-11 | 349594.406
439618.031 | 3.789e-09 | 4.5314e-09 | 1.3237e-10 | 6.0203e-09 | 4.6705e-09 | 2.3873e-10 | 6.4902e-10 | 2.7175e-10 | 1.4213e-11 | 349606.562
439630.219 | 3.7803e-09 | 4.5305e-09 | 1.3222e-10 | 6.0345e-09 | 4.6805e-09 | 2.3741e-10 | 6.5238e-10 | 2.7235e-10 | 1.4227e-11 | 349618.75
439642.375 | 3.8136e-09 | 4.5043e-09 | 1.3293e-10 | 6.0032e-09 | 4.7243e-09 | 2.4072e-10 | 6.5422e-10 | 2.7241e-10 | 1.4188e-11 | 349630.906
439654.531 | 3.774e-09 | 4.4751e-09 | 1.3163e-10 | 6.0254e-09 | 4.7053e-09 | 2.4029e-10 | 6.5391e-10 | 2.7298e-10 | 1.3955e-11 | 349643.062
439666.719 | 3.7866e-09 | 4.5155e-09 | 1.3289e-10 | 6.0301e-09 | 4.6825e-09 | 2.3957e-10 | 6.5646e-10 | 2.7249e-10 | 1.3955e-11 | 349655.25
439678.875 | 3.8302e-09 | 4.5122e-09 | 1.3194e-10 | 5.9845e-09 | 4.7204e-09 | 2.3923e-10 | 6.5071e-10 | 2.733e-10 | 1.4144e-11 | 349667.406
439691.031 | 3.8392e-09 | 4.4809e-09 | 1.326e-10 | 6.0652e-09 | 4.6799e-09 | 2.4013e-10 | 6.5734e-10 | 2.7176e-10 | 1.4069e-11 | 349679.562
439703.219 | 3.796e-09 | 4.5269e-09 | 1.3098e-10 | 6.0746e-09 | 4.6917e-09 | 2.4079e-10 | 6.6403e-10 | 2.7379e-10 | 1.4323e-11 | 349691.75
439715.375 | 3.8117e-09 | 4.4924e-09 | 1.3246e-10 | 6.0465e-09 | 4.6309e-09 | 2.4076e-10 | 6.5471e-10 | 2.6957e-10 | 1.4177e-11 | 349703.906
439727.563 | 3.7521e-09 | 4.5032e-09 | 1.3218e-10 | 6.0014e-09 | 4.6795e-09 | 2.3963e-10 | 6.5146e-10 | 2.6989e-10 | 1.416e-11 | 349716.094
439739.719 | 3.8089e-09 | 4.5241e-09 | 1.312e-10 | 6.0278e-09 | 4.643e-09 | 2.3917e-10 | 6.5327e-10 | 2.6866e-10 | 1.4315e-11 | 349728.25
439751.875 | 3.8041e-09 | 4.4606e-09 | 1.3068e-10 | 6.118e-09 | 4.7113e-09 | 2.3969e-10 | 6.5143e-10 | 2.7136e-10 | 1.4175e-11 | 349740.406
439764.063 | 3.7917e-09 | 4.4911e-09 | 1.3179e-10 | 5.9493e-09 | 4.6584e-09 | 2.4054e-10 | 6.5282e-10 | 2.6952e-10 | 1.407e-11 | 349752.594
439776.219 | 3.7856e-09 | 4.4922e-09 | 1.3041e-10 | 6.0305e-09 | 4.5816e-09 | 2.3861e-10 | 6.5733e-10 | 2.7418e-10 | 1.4095e-11 | 349764.75
439788.375 | 3.8002e-09 | 4.5286e-09 | 1.3142e-10 | 6.0823e-09 | 4.6729e-09 | 2.3767e-10 | 6.534e-10 | 2.7223e-10 | 1.4244e-11 | 349776.906
439800.563 | 3.7904e-09 | 4.5365e-09 | 1.3334e-10 | 6.0795e-09 | 4.6995e-09 | 2.3972e-10 | 6.4759e-10 | 2.7074e-10 | 1.4331e-11 | 349789.094
439812.719 | 3.7898e-09 | 4.529e-09 | 1.3124e-10 | 6.0885e-09 | 4.6301e-09 | 2.404e-10 | 6.5623e-10 | 2.6937e-10 | 1.4171e-11 | 349801.25
439824.875 | 3.7793e-09 | 4.5164e-09 | 1.3159e-10 | 6.0654e-09 | 4.6641e-09 | 2.3881e-10 | 6.5119e-10 | 2.7199e-10 | 1.4074e-11 | 349813.406
439837.063 | 3.8167e-09 | 4.5111e-09 | 1.3138e-10 | 6.0938e-09 | 4.7233e-09 | 2.3879e-10 | 6.5029e-10 | 2.7268e-10 | 1.4094e-11 | 349825.594
439849.219 | 3.7809e-09 | 4.5203e-09 | 1.3229e-10 | 6.0241e-09 | 4.7016e-09 | 2.4026e-10 | 6.4737e-10 | 2.7093e-10 | 1.4157e-11 | 349837.75
439861.375 | 3.7813e-09 | 4.4924e-09 | 1.314e-10 | 6.1013e-09 | 4.7e-09 | 2.4011e-10 | 6.5743e-10 | 2.7276e-10 | 1.4298e-11 | 349849.906
439873.563 | 3.7872e-09 | 4.4938e-09 | 1.3165e-10 | 6.049e-09 | 4.6895e-09 | 2.417e-10 | 6.5209e-10 | 2.6808e-10 | 1.4313e-11 | 349862.094
439885.719 | 3.786e-09 | 4.5191e-09 | 1.3112e-10 | 6.0801e-09 | 4.6194e-09 | 2.388e-10 | 6.447e-10 | 2.7352e-10 | 1.4137e-11 | 349874.25
439897.875 | 3.7995e-09 | 4.535e-09 | 1.3294e-10 | 6.0761e-09 | 4.6485e-09 | 2.4098e-10 | 6.5384e-10 | 2.7226e-10 | 1.4191e-11 | 349886.406
439910.063 | 3.8024e-09 | 4.554e-09 | 1.311e-10 | 5.9895e-09 | 4.6744e-09 | 2.3846e-10 | 6.4686e-10 | 2.6722e-10 | 1.3984e-11 | 349898.594
439922.219 | 3.7849e-09 | 4.5254e-09 | 1.3115e-10 | 6.103e-09 | 4.6549e-09 | 2.3943e-10 | 6.5162e-10 | 2.689e-10 | 1.4013e-11 | 349910.75
439934.375 | 3.7938e-09 | 4.5377e-09 | 1.3062e-10 | 5.9718e-09 | 4.6447e-09 | 2.3652e-10 | 6.5141e-10 | 2.7073e-10 | 1.3707e-11 | 349922.906
439946.563 | 3.8257e-09 | 4.5066e-09 | 1.3162e-10 | 5.9635e-09 | 4.5993e-09 | 2.3946e-10 | 6.4913e-10 | 2.724e-10 | 1.3976e-11 | 349935.094
439958.719 | 3.7807e-09 | 4.4897e-09 | 1.321e-10 | 6.0654e-09 | 4.6084e-09 | 2.3987e-10 | 6.4127e-10 | 2.6944e-10 | 1.397e-11 | 349947.25
439970.875 | 3.7677e-09 | 4.5207e-09 | 1.3212e-10 | 6.0404e-09 | 4.6448e-09 | 2.3686e-10 | 6.4643e-10 | 2.712e-10 | 1.4277e-11 | 349959.406
439983.063 | 3.8188e-09 | 4.5227e-09 | 1.3062e-10 | 6.0118e-09 | 4.6797e-09 | 2.3847e-10 | 6.4759e-10 | 2.7031e-10 | 1.3997e-11 | 349971.594
439995.219 | 3.8013e-09 | 4.4663e-09 | 1.3118e-10 | 5.9744e-09 | 4.6637e-09 | 2.4087e-10 | 6.4753e-10 | 2.6998e-10 | 1.4135e-11 | 349983.75
440007.375 | 3.7914e-09 | 4.4438e-09 | 1.3228e-10 | 5.9866e-09 | 4.7148e-09 | 2.4091e-10 | 6.5415e-10 | 2.6945e-10 | 1.4139e-11 | 349995.906
440019.563 | 3.8397e-09 | 4.5196e-09 | 1.3346e-10 | 5.9985e-09 | 4.6667e-09 | 2.4021e-10 | 6.4092e-10 | 2.7055e-10 | 1.4336e-11 | 350008.094
440031.719 | 3.7599e-09 | 4.4492e-09 | 1.316e-10 | 5.9311e-09 | 4.6909e-09 | 2.3742e-10 | 6.5354e-10 | 2.7219e-10 | 1.4173e-11 | 350020.25
440043.875 | 3.7603e-09 | 4.4915e-09 | 1.3263e-10 | 6.0596e-09 | 4.6619e-09 | 2.3703e-10 | 6.4753e-10 | 2.6787e-10 | 1.3893e-11 | 350032.406
440056.063 | 3.7868e-09 | 4.5078e-09 | 1.3229e-10 | 6.0033e-09 | 4.6206e-09 | 2.3847e-10 | 6.4769e-10 | 2.6725e-10 | 1.398e-11 | 350044.594
440068.219 | 3.7969e-09 | 4.5094e-09 | 1.3115e-10 | 5.9785e-09 | 4.6547e-09 | 2.3851e-10 | 6.4819e-10 | 2.6852e-10 | 1.4048e-11 | 350056.75
440080.375 | 3.8139e-09 | 4.5294e-09 | 1.3049e-10 | 6.0317e-09 | 4.6485e-09 | 2.3957e-10 | 6.425e-10 | 2.6948e-10 | 1.3972e-11 | 350068.906
440092.563 | 3.726e-09 | 4.5044e-09 | 1.3042e-10 | 5.9812e-09 | 4.6421e-09 | 2.3742e-10 | 6.5004e-10 | 2.7142e-10 | 1.41e-11 | 350081.094
440104.719 | 3.7825e-09 | 4.4752e-09 | 1.3153e-10 | 5.9236e-09 | 4.6483e-09 | 2.3831e-10 | 6.5089e-10 | 2.6885e-10 | 1.4052e-11 | 350093.25
440116.906 | 3.8051e-09 | 4.5079e-09 | 1.3243e-10 | 6.068e-09 | 4.701e-09 | 2.3797e-10 | 6.4587e-10 | 2.6714e-10 | 1.4166e-11 | 350105.437
440129.063 | 3.7848e-09 | 4.5228e-09 | 1.3164e-10 | 6.0056e-09 | 4.6644e-09 | 2.3995e-10 | 6.4857e-10 | 2.7192e-10 | 1.4035e-11 | 350117.594
440141.219 | 3.7828e-09 | 4.4767e-09 | 1.3183e-10 | 5.9913e-09 | 4.655e-09 | 2.3898e-10 | 6.4243e-10 | 2.671e-10 | 1.3976e-11 | 350129.75
440153.406 | 3.7822e-09 | 4.5171e-09 | 1.3214e-10 | 6.003e-09 | 4.6634e-09 | 2.3781e-10 | 6.3466e-10 | 2.6914e-10 | 1.4037e-11 | 350141.937
440165.563 | 3.7548e-09 | 4.474e-09 | 1.304e-10 | 6.019e-09 | 4.6196e-09 | 2.3901e-10 | 6.4197e-10 | 2.7054e-10 | 1.4115e-11 | 350154.094
440177.719 | 3.7883e-09 | 4.5328e-09 | 1.3076e-10 | 5.9766e-09 | 4.6675e-09 | 2.3864e-10 | 6.4516e-10 | 2.708e-10 | 1.4021e-11 | 350166.25
440189.906 | 3.777e-09 | 4.4894e-09 | 1.3254e-10 | 6.0202e-09 | 4.641e-09 | 2.4032e-10 | 6.462e-10 | 2.7122e-10 | 1.398e-11 | 350178.437
440202.063 | 3.788e-09 | 4.4438e-09 | 1.3156e-10 | 5.9716e-09 | 4.6582e-09 | 2.3682e-10 | 6.4396e-10 | 2.7195e-10 | 1.401e-11 | 350190.594
440214.219 | 3.769e-09 | 4.5038e-09 | 1.3111e-10 | 6.0228e-09 | 4.6412e-09 | 2.3828e-10 | 6.4732e-10 | 2.7213e-10 | 1.3973e-11 | 350202.75
440226.406 | 3.8389e-09 | 4.4973e-09 | 1.3161e-10 | 6.0726e-09 | 4.6805e-09 | 2.4002e-10 | 6.505e-10 | 2.7025e-10 | 1.3903e-11 | 350214.937
440238.563 | 3.8164e-09 | 4.494e-09 | 1.325e-10 | 6.0201e-09 | 4.6715e-09 | 2.381e-10 | 6.5262e-10 | 2.7125e-10 | 1.4075e-11 | 350227.094
440250.719 | 3.8001e-09 | 4.5011e-09 | 1.3163e-10 | 5.9963e-09 | 4.642e-09 | 2.4011e-10 | 6.4602e-10 | 2.7102e-10 | 1.4121e-11 | 350239.25
440262.906 | 3.7947e-09 | 4.4969e-09 | 1.3328e-10 | 6.0647e-09 | 4.7182e-09 | 2.3799e-10 | 6.4745e-10 | 2.6976e-10 | 1.4044e-11 | 350251.437
440275.063 | 3.7967e-09 | 4.5352e-09 | 1.3137e-10 | 5.9671e-09 | 4.6889e-09 | 2.3904e-10 | 6.4525e-10 | 2.6854e-10 | 1.404e-11 | 350263.594
440287.219 | 3.814e-09 | 4.553e-09 | 1.3143e-10 | 6.0309e-09 | 4.7138e-09 | 2.3881e-10 | 6.5413e-10 | 2.6779e-10 | 1.4027e-11 | 350275.75
440299.406 | 3.8099e-09 | 4.4977e-09 | 1.2989e-10 | 5.977e-09 | 4.6855e-09 | 2.3848e-10 | 6.4965e-10 | 2.7057e-10 | 1.3878e-11 | 350287.937
440311.563 | 3.8352e-09 | 4.4936e-09 | 1.3118e-10 | 6.0151e-09 | 4.6578e-09 | 2.3873e-10 | 6.5119e-10 | 2.6873e-10 | 1.4055e-11 | 350300.094
440323.719 | 3.7981e-09 | 4.5081e-09 | 1.3099e-10 | 5.9501e-09 | 4.6843e-09 | 2.3814e-10 | 6.4556e-10 | 2.7009e-10 | 1.4083e-11 | 350312.25
440335.906 | 3.7878e-09 | 4.5076e-09 | 1.3088e-10 | 6.0105e-09 | 4.6765e-09 | 2.3906e-10 | 6.499e-10 | 2.6833e-10 | 1.4062e-11 | 350324.437
440348.063 | 3.7975e-09 | 4.4812e-09 | 1.3054e-10 | 5.9264e-09 | 4.6902e-09 | 2.3855e-10 | 6.4381e-10 | 2.6879e-10 | 1.4133e-11 | 350336.594
440360.219 | 3.7661e-09 | 4.4918e-09 | 1.3029e-10 | 6.0223e-09 | 4.6819e-09 | 2.3512e-10 | 6.4068e-10 | 2.6842e-10 | 1.4133e-11 | 350348.75
440372.406 | 3.7483e-09 | 4.4762e-09 | 1.2981e-10 | 5.9826e-09 | 4.6362e-09 | 2.4105e-10 | 6.4723e-10 | 2.6821e-10 | 1.4162e-11 | 350360.937
440384.563 | 3.7632e-09 | 4.5477e-09 | 1.3088e-10 | 5.9475e-09 | 4.6293e-09 | 2.3808e-10 | 6.4478e-10 | 2.7108e-10 | 1.4077e-11 | 350373.094
440396.719 | 3.7685e-09 | 4.4441e-09 | 1.2851e-10 | 5.9909e-09 | 4.6408e-09 | 2.3868e-10 | 6.4694e-10 | 2.6913e-10 | 1.4004e-11 | 350385.25
440408.906 | 3.7477e-09 | 4.5328e-09 | 1.2968e-10 | 5.92e-09 | 4.6977e-09 | 2.3698e-10 | 6.3938e-10 | 2.6817e-10 | 1.3939e-11 | 350397.437
440421.063 | 3.8174e-09 | 4.4832e-09 | 1.2938e-10 | 6.0212e-09 | 4.673e-09 | 2.3753e-10 | 6.4944e-10 | 2.6747e-10 | 1.3971e-11 | 350409.594
440433.219 | 3.7546e-09 | 4.5117e-09 | 1.3064e-10 | 6.0662e-09 | 4.6146e-09 | 2.3688e-10 | 6.4401e-10 | 2.6985e-10 | 1.4065e-11 | 350421.75
440445.406 | 3.7851e-09 | 4.5079e-09 | 1.3041e-10 | 6.0118e-09 | 4.6264e-09 | 2.3917e-10 | 6.5289e-10 | 2.699e-10 | 1.4104e-11 | 350433.937
440457.563 | 3.786e-09 | 4.4534e-09 | 1.2971e-10 | 5.9955e-09 | 4.6553e-09 | 2.4003e-10 | 6.4925e-10 | 2.6907e-10 | 1.3932e-11 | 350446.094
440469.719 | 3.7951e-09 | 4.4871e-09 | 1.3011e-10 | 6.0007e-09 | 4.6715e-09 | 2.3997e-10 | 6.4262e-10 | 2.6727e-10 | 1.3757e-11 | 350458.25
440481.906 | 3.7643e-09 | 4.5067e-09 | 1.3114e-10 | 5.9388e-09 | 4.6778e-09 | 2.3775e-10 | 6.4103e-10 | 2.701e-10 | 1.4164e-11 | 350470.437
440494.063 | 3.8045e-09 | 4.5059e-09 | 1.3056e-10 | 5.9807e-09 | 4.6703e-09 | 2.4086e-10 | 6.4508e-10 | 2.6899e-10 | 1.4077e-11 | 350482.594
440506.25 | 3.7669e-09 | 4.5089e-09 | 1.3256e-10 | 6.0002e-09 | 4.6067e-09 | 2.3829e-10 | 6.4373e-10 | 2.6719e-10 | 1.4006e-11 | 350494.781
440518.406 | 3.7681e-09 | 4.4951e-09 | 1.3015e-10 | 5.9803e-09 | 4.6703e-09 | 2.3978e-10 | 6.429e-10 | 2.7132e-10 | 1.4073e-11 | 350506.937
440530.563 | 3.778e-09 | 4.5083e-09 | 1.3116e-10 | 5.9714e-09 | 4.6371e-09 | 2.3982e-10 | 6.477e-10 | 2.7174e-10 | 1.4099e-11 | 350519.094
440542.75 | 3.7871e-09 | 4.5211e-09 | 1.3326e-10 | 6.0766e-09 | 4.6363e-09 | 2.3915e-10 | 6.4869e-10 | 2.7026e-10 | 1.4019e-11 | 350531.281
440554.906 | 3.7858e-09 | 4.4863e-09 | 1.3089e-10 | 6.0316e-09 | 4.6727e-09 | 2.4016e-10 | 6.4577e-10 | 2.6886e-10 | 1.3931e-11 | 350543.437
440567.063 | 3.7459e-09 | 4.5256e-09 | 1.3046e-10 | 6.0386e-09 | 4.6984e-09 | 2.39e-10 | 6.4899e-10 | 2.7087e-10 | 1.401e-11 | 350555.594
440579.25 | 3.7915e-09 | 4.5397e-09 | 1.3102e-10 | 5.9482e-09 | 4.6935e-09 | 2.409e-10 | 6.4706e-10 | 2.7055e-10 | 1.3951e-11 | 350567.781
440591.406 | 3.8072e-09 | 4.514e-09 | 1.3142e-10 | 6.0157e-09 | 4.6571e-09 | 2.381e-10 | 6.4619e-10 | 2.6878e-10 | 1.4147e-11 | 350579.937
440603.563 | 3.7942e-09 | 4.5034e-09 | 1.3075e-10 | 6.0118e-09 | 4.7352e-09 | 2.4232e-10 | 6.4767e-10 | 2.7051e-10 | 1.4216e-11 | 350592.094
440615.75 | 3.8067e-09 | 4.4805e-09 | 1.3034e-10 | 6.0042e-09 | 4.6204e-09 | 2.3896e-10 | 6.4808e-10 | 2.6879e-10 | 1.4101e-11 | 350604.281
440627.906 | 3.8072e-09 | 4.4809e-09 | 1.3116e-10 | 5.9894e-09 | 4.6692e-09 | 2.3881e-10 | 6.4529e-10 | 2.6827e-10 | 1.423e-11 | 350616.437
440640.063 | 3.7874e-09 | 4.5099e-09 | 1.3235e-10 | 5.9973e-09 | 4.6757e-09 | 2.399e-10 | 6.4257e-10 | 2.6974e-10 | 1.41e-11 | 350628.594
440652.25 | 3.7914e-09 | 4.5402e-09 | 1.3067e-10 | 5.9562e-09 | 4.6738e-09 | 2.4265e-10 | 6.4597e-10 | 2.6936e-10 | 1.3856e-11 | 350640.781
440664.406 | 3.7993e-09 | 4.5067e-09 | 1.3044e-10 | 6.016e-09 | 4.6421e-09 | 2.3941e-10 | 6.5191e-10 | 2.7035e-10 | 1.4046e-11 | 350652.937
440676.563 | 3.7707e-09 | 4.5085e-09 | 1.3016e-10 | 5.9559e-09 | 4.6561e-09 | 2.4077e-10 | 6.4896e-10 | 2.7082e-10 | 1.411e-11 | 350665.094
440688.75 | 3.7906e-09 | 4.5212e-09 | 1.3194e-10 | 5.9693e-09 | 4.652e-09 | 2.419e-10 | 6.5406e-10 | 2.7235e-10 | 1.4029e-11 | 350677.281
440700.906 | 3.8189e-09 | 4.4944e-09 | 1.3145e-10 | 6.0185e-09 | 4.6657e-09 | 2.3982e-10 | 6.4819e-10 | 2.6889e-10 | 1.4205e-11 | 350689.437
440713.063 | 3.7966e-09 | 4.5269e-09 | 1.3147e-10 | 6.0586e-09 | 4.6965e-09 | 2.401e-10 | 6.46e-10 | 2.7165e-10 | 1.4051e-11 | 350701.594
440725.25 | 3.7809e-09 | 4.4838e-09 | 1.3056e-10 | 6.0018e-09 | 4.6481e-09 | 2.407e-10 | 6.5063e-10 | 2.7106e-10 | 1.4264e-11 | 350713.781
440737.406 | 3.7764e-09 | 4.5029e-09 | 1.3199e-10 | 5.9671e-09 | 4.6937e-09 | 2.4037e-10 | 6.5321e-10 | 2.6876e-10 | 1.4041e-11 | 350725.937
440749.563 | 3.8113e-09 | 4.5937e-09 | 1.3159e-10 | 5.9776e-09 | 4.6405e-09 | 2.4057e-10 | 6.5078e-10 | 2.6901e-10 | 1.4123e-11 | 350738.094
440761.75 | 3.7818e-09 | 4.5055e-09 | 1.3206e-10 | 6.1073e-09 | 4.7181e-09 | 2.3998e-10 | 6.5107e-10 | 2.6957e-10 | 1.3913e-11 | 350750.281
440773.906 | 3.7881e-09 | 4.533e-09 | 1.3192e-10 | 6.048e-09 | 4.7123e-09 | 2.3933e-10 | 6.5025e-10 | 2.6861e-10 | 1.4328e-11 | 350762.437
440786.063 | 3.8038e-09 | 4.4935e-09 | 1.3214e-10 | 6.042e-09 | 4.6831e-09 | 2.4016e-10 | 6.5251e-10 | 2.6803e-10 | 1.4095e-11 | 350774.594
440798.25 | 3.778e-09 | 4.4904e-09 | 1.32e-10 | 5.9411e-09 | 4.6805e-09 | 2.4114e-10 | 6.5266e-10 | 2.6632e-10 | 1.4388e-11 | 350786.781
440810.406 | 3.8205e-09 | 4.454e-09 | 1.3211e-10 | 6.0499e-09 | 4.6821e-09 | 2.4102e-10 | 6.4584e-10 | 2.7058e-10 | 1.4085e-11 | 350798.937
440822.563 | 3.8111e-09 | 4.5056e-09 | 1.3321e-10 | 6.0408e-09 | 4.663e-09 | 2.4127e-10 | 6.4547e-10 | 2.7261e-10 | 1.4361e-11 | 350811.094
440834.75 | 3.826e-09 | 4.5125e-09 | 1.327e-10 | 6.0366e-09 | 4.6713e-09 | 2.4117e-10 | 6.5554e-10 | 2.7165e-10 | 1.4307e-11 | 350823.281
440846.906 | 3.7884e-09 | 4.4711e-09 | 1.3129e-10 | 6.0968e-09 | 4.7044e-09 | 2.4179e-10 | 6.5394e-10 | 2.7211e-10 | 1.4154e-11 | 350835.437
440859.063 | 3.7932e-09 | 4.4899e-09 | 1.3055e-10 | 6.0535e-09 | 4.6383e-09 | 2.414e-10 | 6.492e-10 | 2.686e-10 | 1.4338e-11 | 350847.594
440871.25 | 3.7902e-09 | 4.5318e-09 | 1.3234e-10 | 6.0302e-09 | 4.7243e-09 | 2.4285e-10 | 6.5147e-10 | 2.7005e-10 | 1.416e-11 | 350859.781
440883.406 | 3.7886e-09 | 4.4899e-09 | 1.3042e-10 | 6.0473e-09 | 4.6724e-09 | 2.3909e-10 | 6.5066e-10 | 2.7233e-10 | 1.4017e-11 | 350871.937
440895.594 | 3.7894e-09 | 4.5183e-09 | 1.3158e-10 | 6.006e-09 | 4.6624e-09 | 2.42e-10 | 6.4698e-10 | 2.7288e-10 | 1.4033e-11 | 350884.125
440907.75 | 3.8278e-09 | 4.4996e-09 | 1.3027e-10 | 5.9918e-09 | 4.7307e-09 | 2.4169e-10 | 6.4912e-10 | 2.6923e-10 | 1.4164e-11 | 350896.281
440919.906 | 3.8021e-09 | 4.4995e-09 | 1.3091e-10 | 5.9636e-09 | 4.679e-09 | 2.4283e-10 | 6.4331e-10 | 2.6878e-10 | 1.4174e-11 | 350908.437
440932.094 | 3.7732e-09 | 4.4967e-09 | 1.3212e-10 | 6.0314e-09 | 4.6675e-09 | 2.3952e-10 | 6.4927e-10 | 2.6789e-10 | 1.4006e-11 | 350920.625
440944.25 | 3.7659e-09 | 4.5345e-09 | 1.3154e-10 | 5.9559e-09 | 4.6564e-09 | 2.3792e-10 | 6.5399e-10 | 2.7104e-10 | 1.4157e-11 | 350932.781
440956.406 | 3.7837e-09 | 4.5409e-09 | 1.3139e-10 | 6.0024e-09 | 4.7265e-09 | 2.3819e-10 | 6.4763e-10 | 2.6979e-10 | 1.4171e-11 | 350944.937
440968.594 | 3.8055e-09 | 4.4887e-09 | 1.3212e-10 | 6.036e-09 | 4.7154e-09 | 2.3933e-10 | 6.5263e-10 | 2.7122e-10 | 1.4129e-11 | 350957.125
440980.75 | 3.7606e-09 | 4.4847e-09 | 1.3111e-10 | 6.0589e-09 | 4.6901e-09 | 2.3969e-10 | 6.4974e-10 | 2.7179e-10 | 1.4139e-11 | 350969.281
440992.906 | 3.8192e-09 | 4.4771e-09 | 1.3173e-10 | 5.9293e-09 | 4.6589e-09 | 2.401e-10 | 6.4851e-10 | 2.7316e-10 | 1.395e-11 | 350981.437
441005.094 | 3.801e-09 | 4.5703e-09 | 1.3326e-10 | 6.0733e-09 | 4.7333e-09 | 2.4158e-10 | 6.5302e-10 | 2.7357e-10 | 1.3994e-11 | 350993.625
441017.25 | 3.7671e-09 | 4.5174e-09 | 1.314e-10 | 6.0699e-09 | 4.6919e-09 | 2.4421e-10 | 6.4833e-10 | 2.7226e-10 | 1.4187e-11 | 351005.781
441029.406 | 3.8278e-09 | 4.5098e-09 | 1.3393e-10 | 6.0353e-09 | 4.7333e-09 | 2.4179e-10 | 6.5251e-10 | 2.725e-10 | 1.4295e-11 | 351017.937
441041.594 | 3.8127e-09 | 4.543e-09 | 1.3136e-10 | 5.941e-09 | 4.6341e-09 | 2.3846e-10 | 6.5465e-10 | 2.702e-10 | 1.3941e-11 | 351030.125
441053.75 | 3.7956e-09 | 4.5017e-09 | 1.3154e-10 | 6.1032e-09 | 4.6312e-09 | 2.4063e-10 | 6.4918e-10 | 2.6697e-10 | 1.4249e-11 | 351042.281
441065.906 | 3.7608e-09 | 4.5569e-09 | 1.333e-10 | 5.9513e-09 | 4.7035e-09 | 2.4171e-10 | 6.4612e-10 | 2.735e-10 | 1.4046e-11 | 351054.437
441078.094 | 3.8038e-09 | 4.508e-09 | 1.3304e-10 | 6.0521e-09 | 4.6582e-09 | 2.4259e-10 | 6.4882e-10 | 2.6877e-10 | 1.4287e-11 | 351066.625
441090.25 | 3.7936e-09 | 4.4713e-09 | 1.3227e-10 | 5.99e-09 | 4.6271e-09 | 2.3852e-10 | 6.4612e-10 | 2.7345e-10 | 1.4073e-11 | 351078.781
441102.406 | 3.8196e-09 | 4.4731e-09 | 1.32e-10 | 5.9861e-09 | 4.6674e-09 | 2.4178e-10 | 6.5023e-10 | 2.6946e-10 | 1.4058e-11 | 351090.937
441114.594 | 3.817e-09 | 4.4815e-09 | 1.3192e-10 | 6.0274e-09 | 4.6768e-09 | 2.4077e-10 | 6.4473e-10 | 2.7075e-10 | 1.3926e-11 | 351103.125
441126.75 | 3.7594e-09 | 4.5079e-09 | 1.3208e-10 | 6.0689e-09 | 4.6764e-09 | 2.4054e-10 | 6.5624e-10 | 2.7264e-10 | 1.4166e-11 | 351115.281
441138.906 | 3.8058e-09 | 4.5099e-09 | 1.3248e-10 | 6.0058e-09 | 4.6897e-09 | 2.3989e-10 | 6.5228e-10 | 2.6851e-10 | 1.3991e-11 | 351127.437
441151.094 | 3.7806e-09 | 4.4672e-09 | 1.3158e-10 | 5.9814e-09 | 4.6734e-09 | 2.3686e-10 | 6.4504e-10 | 2.6904e-10 | 1.4239e-11 | 351139.625
441163.25 | 3.8013e-09 | 4.4833e-09 | 1.3161e-10 | 6.0049e-09 | 4.6801e-09 | 2.4073e-10 | 6.5161e-10 | 2.7267e-10 | 1.4122e-11 | 351151.781
441175.406 | 3.7814e-09 | 4.4728e-09 | 1.3182e-10 | 6.0299e-09 | 4.7024e-09 | 2.4104e-10 | 6.4978e-10 | 2.702e-10 | 1.4126e-11 | 351163.937
441187.594 | 3.8103e-09 | 4.5197e-09 | 1.3186e-10 | 6.0209e-09 | 4.7057e-09 | 2.4023e-10 | 6.4943e-10 | 2.7254e-10 | 1.3944e-11 | 351176.125
441199.75 | 3.8132e-09 | 4.4979e-09 | 1.3146e-10 | 6.0155e-09 | 4.6131e-09 | 2.4065e-10 | 6.4911e-10 | 2.7115e-10 | 1.4169e-11 | 351188.281
441211.906 | 3.8051e-09 | 4.4733e-09 | 1.3209e-10 | 6.0457e-09 | 4.6225e-09 | 2.3909e-10 | 6.5245e-10 | 2.6886e-10 | 1.4262e-11 | 351200.437
441224.094 | 3.8021e-09 | 4.4958e-09 | 1.3045e-10 | 5.9934e-09 | 4.6798e-09 | 2.4108e-10 | 6.4884e-10 | 2.6929e-10 | 1.3911e-11 | 351212.625
441236.25 | 3.8173e-09 | 4.5113e-09 | 1.2999e-10 | 5.9459e-09 | 4.72e-09 | 2.398e-10 | 6.454e-10 | 2.7031e-10 | 1.405e-11 | 351224.781
441248.438 | 3.7669e-09 | 4.5352e-09 | 1.3182e-10 | 5.9736e-09 | 4.6743e-09 | 2.3943e-10 | 6.4273e-10 | 2.6513e-10 | 1.4198e-11 | 351236.969
441260.594 | 3.8274e-09 | 4.523e-09 | 1.3028e-10 | 5.9803e-09 | 4.7177e-09 | 2.3775e-10 | 6.5316e-10 | 2.6711e-10 | 1.4196e-11 | 351249.125
441272.75 | 3.7676e-09 | 4.5193e-09 | 1.324e-10 | 6.0117e-09 | 4.6911e-09 | 2.3812e-10 | 6.5372e-10 | 2.6765e-10 | 1.4101e-11 | 351261.281
441284.938 | 3.8143e-09 | 4.5047e-09 | 1.3049e-10 | 6.0258e-09 | 4.6716e-09 | 2.3827e-10 | 6.4775e-10 | 2.6793e-10 | 1.4046e-11 | 351273.469
441297.094 | 3.7676e-09 | 4.4882e-09 | 1.3212e-10 | 6.0064e-09 | 4.6596e-09 | 2.3948e-10 | 6.469e-10 | 2.6975e-10 | 1.4068e-11 | 351285.625
441309.25 | 3.7583e-09 | 4.4894e-09 | 1.3119e-10 | 6.0038e-09 | 4.6439e-09 | 2.4084e-10 | 6.4528e-10 | 2.7019e-10 | 1.4188e-11 | 351297.781
441321.438 | 3.7813e-09 | 4.4806e-09 | 1.3184e-10 | 5.9891e-09 | 4.637e-09 | 2.3828e-10 | 6.5411e-10 | 2.6521e-10 | 1.4098e-11 | 351309.969
441333.594 | 3.8172e-09 | 4.5252e-09 | 1.3066e-10 | 6.0014e-09 | 4.6703e-09 | 2.3904e-10 | 6.4458e-10 | 2.7422e-10 | 1.4087e-11 | 351322.125
441345.75 | 3.7716e-09 | 4.5256e-09 | 1.3157e-10 | 6.0029e-09 | 4.6644e-09 | 2.4087e-10 | 6.4876e-10 | 2.6872e-10 | 1.3888e-11 | 351334.281
441357.938 | 3.7641e-09 | 4.4543e-09 | 1.3159e-10 | 5.9733e-09 | 4.6397e-09 | 2.3873e-10 | 6.4877e-10 | 2.6708e-10 | 1.4145e-11 | 351346.469
441370.094 | 3.8445e-09 | 4.5186e-09 | 1.3088e-10 | 5.9663e-09 | 4.6504e-09 | 2.3944e-10 | 6.4575e-10 | 2.7192e-10 | 1.4182e-11 | 351358.625
441382.25 | 3.808e-09 | 4.4747e-09 | 1.2986e-10 | 5.9781e-09 | 4.6292e-09 | 2.413e-10 | 6.4587e-10 | 2.691e-10 | 1.4016e-11 | 351370.781
441394.438 | 3.7605e-09 | 4.5079e-09 | 1.3024e-10 | 5.9051e-09 | 4.6112e-09 | 2.3871e-10 | 6.4937e-10 | 2.6979e-10 | 1.4052e-11 | 351382.969
441406.594 | 3.7341e-09 | 4.5196e-09 | 1.3149e-10 | 5.9651e-09 | 4.7056e-09 | 2.3614e-10 | 6.5061e-10 | 2.6976e-10 | 1.4142e-11 | 351395.125
441418.75 | 3.7914e-09 | 4.4637e-09 | 1.3077e-10 | 5.9468e-09 | 4.6743e-09 | 2.3844e-10 | 6.5252e-10 | 2.6661e-10 | 1.423e-11 | 351407.281
441430.938 | 3.8046e-09 | 4.4738e-09 | 1.3182e-10 | 6.0507e-09 | 4.5916e-09 | 2.3868e-10 | 6.5013e-10 | 2.7016e-10 | 1.3979e-11 | 351419.469
441443.094 | 3.7885e-09 | 4.4611e-09 | 1.31e-10 | 5.9805e-09 | 4.6431e-09 | 2.3846e-10 | 6.5027e-10 | 2.6691e-10 | 1.3796e-11 | 351431.625
441455.25 | 3.7899e-09 | 4.5086e-09 | 1.3024e-10 | 5.9847e-09 | 4.6183e-09 | 2.3982e-10 | 6.5219e-10 | 2.6866e-10 | 1.3941e-11 | 351443.781
441467.438 | 3.7658e-09 | 4.4509e-09 | 1.3135e-10 | 6.0261e-09 | 4.6537e-09 | 2.3953e-10 | 6.454e-10 | 2.6762e-10 | 1.4126e-11 | 351455.969
441479.594 | 3.8401e-09 | 4.471e-09 | 1.307e-10 | 5.9416e-09 | 4.626e-09 | 2.382e-10 | 6.4541e-10 | 2.6989e-10 | 1.4029e-11 | 351468.125
441491.75 | 3.787e-09 | 4.4824e-09 | 1.3038e-10 | 5.9258e-09 | 4.6455e-09 | 2.3983e-10 | 6.4362e-10 | 2.6984e-10 | 1.4018e-11 | 351480.281
441503.938 | 3.7959e-09 | 4.4312e-09 | 1.3159e-10 | 5.9407e-09 | 4.6183e-09 | 2.4015e-10 | 6.3999e-10 | 2.6835e-10 | 1.3823e-11 | 351492.469
441516.094 | 3.7611e-09 | 4.4546e-09 | 1.299e-10 | 5.9504e-09 | 4.6893e-09 | 2.3586e-10 | 6.4028e-10 | 2.7059e-10 | 1.4096e-11 | 351504.625
441528.25 | 3.8067e-09 | 4.4272e-09 | 1.3063e-10 | 5.9615e-09 | 4.6632e-09 | 2.3946e-10 | 6.4229e-10 | 2.7037e-10 | 1.3924e-11 | 351516.781
441540.438 | 3.8077e-09 | 4.4173e-09 | 1.3117e-10 | 5.9728e-09 | 4.6221e-09 | 2.3715e-10 | 6.4572e-10 | 2.6522e-10 | 1.4034e-11 | 351528.969
441552.594 | 3.7663e-09 | 4.4742e-09 | 1.3006e-10 | 6e-09 | 4.621e-09 | 2.3862e-10 | 6.4868e-10 | 2.6878e-10 | 1.3843e-11 | 351541.125
441564.75 | 3.8e-09 | 4.4697e-09 | 1.2992e-10 | 5.9741e-09 | 4.6568e-09 | 2.3905e-10 | 6.4031e-10 | 2.6804e-10 | 1.3836e-11 | 351553.281
441576.938 | 3.7754e-09 | 4.4371e-09 | 1.3191e-10 | 6.0554e-09 | 4.6365e-09 | 2.3963e-10 | 6.4806e-10 | 2.6966e-10 | 1.3992e-11 | 351565.469
441589.094 | 3.7859e-09 | 4.4547e-09 | 1.2936e-10 | 6.0127e-09 | 4.6628e-09 | 2.3863e-10 | 6.4035e-10 | 2.6876e-10 | 1.4034e-11 | 351577.625
441601.25 | 3.8309e-09 | 4.4322e-09 | 1.2999e-10 | 5.9992e-09 | 4.6589e-09 | 2.4108e-10 | 6.4612e-10 | 2.6725e-10 | 1.4161e-11 | 351589.781
441613.438 | 3.7773e-09 | 4.452e-09 | 1.3038e-10 | 6.0049e-09 | 4.6168e-09 | 2.386e-10 | 6.4375e-10 | 2.6816e-10 | 1.4016e-11 | 351601.969
441625.594 | 3.7583e-09 | 4.477e-09 | 1.3091e-10 | 5.9884e-09 | 4.6281e-09 | 2.4146e-10 | 6.4262e-10 | 2.6932e-10 | 1.4094e-11 | 351614.125
441637.781 | 3.7689e-09 | 4.4208e-09 | 1.3099e-10 | 5.9422e-09 | 4.6136e-09 | 2.3928e-10 | 6.5128e-10 | 2.6751e-10 | 1.3843e-11 | 351626.312
441649.938 | 3.8111e-09 | 4.4879e-09 | 1.3156e-10 | 5.9699e-09 | 4.6355e-09 | 2.395e-10 | 6.3886e-10 | 2.6954e-10 | 1.4223e-11 | 351638.469
441662.094 | 3.7741e-09 | 4.4804e-09 | 1.2983e-10 | 6.0167e-09 | 4.651e-09 | 2.3792e-10 | 6.4841e-10 | 2.6526e-10 | 1.3987e-11 | 351650.625
441674.281 | 3.7948e-09 | 4.4578e-09 | 1.3209e-10 | 6.0466e-09 | 4.6456e-09 | 2.3705e-10 | 6.3872e-10 | 2.656e-10 | 1.4071e-11 | 351662.812
441686.438 | 3.8332e-09 | 4.4945e-09 | 1.3e-10 | 5.9399e-09 | 4.6246e-09 | 2.4156e-10 | 6.4899e-10 | 2.6549e-10 | 1.4005e-11 | 351674.969
441698.594 | 3.7825e-09 | 4.4283e-09 | 1.3071e-10 | 5.9383e-09 | 4.6497e-09 | 2.3861e-10 | 6.4113e-10 | 2.6841e-10 | 1.4073e-11 | 351687.125
441710.781 | 3.8119e-09 | 4.4778e-09 | 1.3013e-10 | 5.9719e-09 | 4.6922e-09 | 2.37e-10 | 6.3896e-10 | 2.6935e-10 | 1.383e-11 | 351699.312
441722.938 | 3.7671e-09 | 4.5068e-09 | 1.3201e-10 | 6.0143e-09 | 4.6665e-09 | 2.3909e-10 | 6.5055e-10 | 2.6768e-10 | 1.4178e-11 | 351711.469
441735.094 | 3.7679e-09 | 4.4895e-09 | 1.3094e-10 | 5.8972e-09 | 4.6516e-09 | 2.3806e-10 | 6.5043e-10 | 2.7041e-10 | 1.4092e-11 | 351723.625
441747.281 | 3.7721e-09 | 4.4601e-09 | 1.3193e-10 | 6.0176e-09 | 4.6249e-09 | 2.356e-10 | 6.4426e-10 | 2.6945e-10 | 1.4119e-11 | 351735.812
441759.438 | 3.801e-09 | 4.437e-09 | 1.3019e-10 | 5.9534e-09 | 4.6434e-09 | 2.4033e-10 | 6.4925e-10 | 2.6856e-10 | 1.4123e-11 | 351747.969
441771.594 | 3.7814e-09 | 4.5074e-09 | 1.301e-10 | 6.0027e-09 | 4.6441e-09 | 2.3656e-10 | 6.4768e-10 | 2.6746e-10 | 1.4083e-11 | 351760.125
441783.781 | 3.7532e-09 | 4.4806e-09 | 1.2942e-10 | 6.0116e-09 | 4.6098e-09 | 2.3696e-10 | 6.4551e-10 | 2.6973e-10 | 1.3899e-11 | 351772.312
441795.938 | 3.7671e-09 | 4.4518e-09 | 1.3001e-10 | 5.9769e-09 | 4.6432e-09 | 2.3716e-10 | 6.4767e-10 | 2.6694e-10 | 1.3969e-11 | 351784.469
441808.094 | 3.7731e-09 | 4.4977e-09 | 1.3145e-10 | 5.9471e-09 | 4.6248e-09 | 2.3446e-10 | 6.4734e-10 | 2.6833e-10 | 1.3778e-11 | 351796.625
441820.281 | 3.7322e-09 | 4.5172e-09 | 1.3002e-10 | 5.9084e-09 | 4.6003e-09 | 2.3783e-10 | 6.5164e-10 | 2.6992e-10 | 1.3916e-11 | 351808.812
441832.438 | 3.7563e-09 | 4.4953e-09 | 1.3083e-10 | 5.9652e-09 | 4.6146e-09 | 2.3858e-10 | 6.382e-10 | 2.7138e-10 | 1.3786e-11 | 351820.969
441844.594 | 3.7739e-09 | 4.4913e-09 | 1.3084e-10 | 6.024e-09 | 4.6616e-09 | 2.3837e-10 | 6.4388e-10 | 2.674e-10 | 1.4008e-11 | 351833.125
441856.781 | 3.7715e-09 | 4.4444e-09 | 1.3115e-10 | 6.0231e-09 | 4.6078e-09 | 2.3762e-10 | 6.4222e-10 | 2.6901e-10 | 1.3959e-11 | 351845.312
441868.938 | 3.7656e-09 | 4.4624e-09 | 1.3013e-10 | 5.9112e-09 | 4.6078e-09 | 2.3812e-10 | 6.4488e-10 | 2.6862e-10 | 1.385e-11 | 351857.469
441881.094 | 3.7714e-09 | 4.472e-09 | 1.2999e-10 | 6.0247e-09 | 4.663e-09 | 2.3844e-10 | 6.3749e-10 | 2.6895e-10 | 1.3898e-11 | 351869.625
441893.281 | 3.7666e-09 | 4.4576e-09 | 1.3132e-10 | 5.927e-09 | 4.6239e-09 | 2.3909e-10 | 6.462e-10 | 2.6773e-10 | 1.3668e-11 | 351881.812
441905.438 | 3.777e-09 | 4.4376e-09 | 1.305e-10 | 5.9904e-09 | 4.6304e-09 | 2.3658e-10 | 6.4838e-10 | 2.696e-10 | 1.3978e-11 | 351893.969
441917.594 | 3.7831e-09 | 4.4901e-09 | 1.2953e-10 | 5.9445e-09 | 4.6152e-09 | 2.3914e-10 | 6.3701e-10 | 2.6739e-10 | 1.3988e-11 | 351906.125
441929.781 | 3.8154e-09 | 4.4557e-09 | 1.2952e-10 | 5.9822e-09 | 4.5976e-09 | 2.3742e-10 | 6.446e-10 | 2.6401e-10 | 1.3966e-11 | 351918.312
441941.938 | 3.7992e-09 | 4.4799e-09 | 1.2948e-10 | 5.9996e-09 | 4.6615e-09 | 2.3864e-10 | 6.4345e-10 | 2.6581e-10 | 1.3997e-11 | 351930.469
441954.094 | 3.7918e-09 | 4.4447e-09 | 1.3027e-10 | 5.9764e-09 | 4.597e-09 | 2.3858e-10 | 6.4344e-10 | 2.6727e-10 | 1.3916e-11 | 351942.625
441966.281 | 3.7647e-09 | 4.5006e-09 | 1.3006e-10 | 5.9885e-09 | 4.6584e-09 | 2.4016e-10 | 6.4989e-10 | 2.683e-10 | 1.3928e-11 | 351954.812
441978.438 | 3.8279e-09 | 4.4643e-09 | 1.3072e-10 | 5.9232e-09 | 4.591e-09 | 2.3807e-10 | 6.4604e-10 | 2.6883e-10 | 1.4165e-11 | 351966.969
441990.594 | 3.8259e-09 | 4.4545e-09 | 1.2946e-10 | 5.9966e-09 | 4.6165e-09 | 2.3971e-10 | 6.4963e-10 | 2.6668e-10 | 1.3979e-11 | 351979.125
442002.781 | 3.7994e-09 | 4.4418e-09 | 1.3117e-10 | 5.9705e-09 | 4.6448e-09 | 2.3724e-10 | 6.466e-10 | 2.6886e-10 | 1.4406e-11 | 351991.312
442014.938 | 3.7623e-09 | 4.4904e-09 | 1.2951e-10 | 5.9498e-09 | 4.6024e-09 | 2.3662e-10 | 6.3779e-10 | 2.6858e-10 | 1.3973e-11 | 352003.469
442027.125 | 3.8046e-09 | 4.4276e-09 | 1.2979e-10 | 5.9642e-09 | 4.6164e-09 | 2.3887e-10 | 6.3862e-10 | 2.6638e-10 | 1.4132e-11 | 352015.656
442039.281 | 3.7496e-09 | 4.4756e-09 | 1.2983e-10 | 5.9821e-09 | 4.6532e-09 | 2.3828e-10 | 6.454e-10 | 2.6698e-10 | 1.3866e-11 | 352027.812
442051.438 | 3.7577e-09 | 4.4637e-09 | 1.309e-10 | 6.0083e-09 | 4.6503e-09 | 2.405e-10 | 6.5315e-10 | 2.6754e-10 | 1.3915e-11 | 352039.969
442063.625 | 3.7906e-09 | 4.5205e-09 | 1.3019e-10 | 5.9643e-09 | 4.6476e-09 | 2.3908e-10 | 6.4379e-10 | 2.6622e-10 | 1.3978e-11 | 352052.156
442075.781 | 3.7742e-09 | 4.454e-09 | 1.3132e-10 | 6.0059e-09 | 4.6155e-09 | 2.3703e-10 | 6.4301e-10 | 2.6806e-10 | 1.3922e-11 | 352064.312
442087.938 | 3.7865e-09 | 4.4741e-09 | 1.2921e-10 | 5.8995e-09 | 4.6287e-09 | 2.3565e-10 | 6.4557e-10 | 2.6764e-10 | 1.3839e-11 | 352076.469
442100.125 | 3.7825e-09 | 4.4675e-09 | 1.3045e-10 | 5.9527e-09 | 4.6567e-09 | 2.3678e-10 | 6.3184e-10 | 2.6526e-10 | 1.3952e-11 | 352088.656
442112.281 | 3.7879e-09 | 4.4173e-09 | 1.3089e-10 | 5.9655e-09 | 4.6679e-09 | 2.3902e-10 | 6.3592e-10 | 2.6596e-10 | 1.4115e-11 | 352100.812
442124.438 | 3.7997e-09 | 4.4888e-09 | 1.2911e-10 | 5.8952e-09 | 4.5914e-09 | 2.3751e-10 | 6.3737e-10 | 2.6946e-10 | 1.4028e-11 | 352112.969
442136.625 | 3.818e-09 | 4.4804e-09 | 1.3008e-10 | 5.956e-09 | 4.6107e-09 | 2.3675e-10 | 6.4132e-10 | 2.6297e-10 | 1.3917e-11 | 352125.156
442148.781 | 3.7855e-09 | 4.4564e-09 | 1.2853e-10 | 5.9604e-09 | 4.655e-09 | 2.369e-10 | 6.432e-10 | 2.6598e-10 | 1.3968e-11 | 352137.312
442160.938 | 3.8398e-09 | 4.4929e-09 | 1.2979e-10 | 5.9072e-09 | 4.619e-09 | 2.3747e-10 | 6.4209e-10 | 2.6677e-10 | 1.3933e-11 | 352149.469
442173.125 | 3.7572e-09 | 4.4346e-09 | 1.3063e-10 | 5.8995e-09 | 4.6377e-09 | 2.3668e-10 | 6.4349e-10 | 2.6949e-10 | 1.3936e-11 | 352161.656
442185.281 | 3.7645e-09 | 4.52e-09 | 1.3135e-10 | 5.9163e-09 | 4.6093e-09 | 2.3973e-10 | 6.4252e-10 | 2.6332e-10 | 1.3929e-11 | 352173.812
442197.438 | 3.7649e-09 | 4.4127e-09 | 1.3187e-10 | 5.9455e-09 | 4.6387e-09 | 2.3779e-10 | 6.4606e-10 | 2.7034e-10 | 1.4e-11 | 352185.969
442209.625 | 3.7756e-09 | 4.4446e-09 | 1.3089e-10 | 5.9647e-09 | 4.6464e-09 | 2.3779e-10 | 6.4418e-10 | 2.6842e-10 | 1.411e-11 | 352198.156
442221.781 | 3.7894e-09 | 4.4373e-09 | 1.2978e-10 | 5.8797e-09 | 4.664e-09 | 2.371e-10 | 6.4637e-10 | 2.6737e-10 | 1.3988e-11 | 352210.312
442233.938 | 3.7993e-09 | 4.4248e-09 | 1.3152e-10 | 5.9887e-09 | 4.6165e-09 | 2.3669e-10 | 6.4309e-10 | 2.6789e-10 | 1.4003e-11 | 352222.469
442246.125 | 3.7413e-09 | 4.4847e-09 | 1.3009e-10 | 5.9593e-09 | 4.5989e-09 | 2.3846e-10 | 6.3746e-10 | 2.6543e-10 | 1.4026e-11 | 352234.656
442258.281 | 3.7782e-09 | 4.454e-09 | 1.2895e-10 | 5.9959e-09 | 4.6075e-09 | 2.3658e-10 | 6.4703e-10 | 2.6753e-10 | 1.3921e-11 | 352246.812
442270.438 | 3.7866e-09 | 4.4479e-09 | 1.3121e-10 | 6.0026e-09 | 4.6642e-09 | 2.386e-10 | 6.3483e-10 | 2.6782e-10 | 1.4033e-11 | 352258.969
442282.625 | 3.7701e-09 | 4.4074e-09 | 1.3079e-10 | 6.0334e-09 | 4.6527e-09 | 2.3743e-10 | 6.4339e-10 | 2.6801e-10 | 1.3898e-11 | 352271.156
442294.781 | 3.8198e-09 | 4.5011e-09 | 1.3003e-10 | 5.968e-09 | 4.6269e-09 | 2.3757e-10 | 6.4241e-10 | 2.6936e-10 | 1.4213e-11 | 352283.312
442306.938 | 3.762e-09 | 4.4144e-09 | 1.2963e-10 | 5.9867e-09 | 4.6385e-09 | 2.3674e-10 | 6.4144e-10 | 2.6677e-10 | 1.4127e-11 | 352295.469
442319.125 | 3.7994e-09 | 4.4575e-09 | 1.2964e-10 | 5.921e-09 | 4.6159e-09 | 2.3758e-10 | 6.37e-10 | 2.6488e-10 | 1.4084e-11 | 352307.656
442331.281 | 3.766e-09 | 4.4985e-09 | 1.3037e-10 | 5.9941e-09 | 4.6611e-09 | 2.378e-10 | 6.4019e-10 | 2.6539e-10 | 1.393e-11 | 352319.812
442343.438 | 3.7705e-09 | 4.4181e-09 | 1.3019e-10 | 5.9219e-09 | 4.6433e-09 | 2.3722e-10 | 6.4463e-10 | 2.6793e-10 | 1.3924e-11 | 352331.969
442355.625 | 3.7633e-09 | 4.4437e-09 | 1.3013e-10 | 5.9308e-09 | 4.6027e-09 | 2.3425e-10 | 6.4665e-10 | 2.6456e-10 | 1.387e-11 | 352344.156
442367.781 | 3.7623e-09 | 4.479e-09 | 1.3023e-10 | 5.8817e-09 | 4.6267e-09 | 2.3663e-10 | 6.3862e-10 | 2.6626e-10 | 1.416e-11 | 352356.312
442379.938 | 3.7905e-09 | 4.4249e-09 | 1.2959e-10 | 5.9626e-09 | 4.6439e-09 | 2.3789e-10 | 6.3731e-10 | 2.6729e-10 | 1.4063e-11 | 352368.469
442392.125 | 3.7857e-09 | 4.508e-09 | 1.2929e-10 | 5.9149e-09 | 4.5786e-09 | 2.3512e-10 | 6.4296e-10 | 2.6589e-10 | 1.3993e-11 | 352380.656
442404.281 | 3.7498e-09 | 4.4453e-09 | 1.2982e-10 | 5.9335e-09 | 4.715e-09 | 2.3561e-10 | 6.418e-10 | 2.6926e-10 | 1.4034e-11 | 352392.812
442416.469 | 3.7529e-09 | 4.4635e-09 | 1.3049e-10 | 5.9938e-09 | 4.5947e-09 | 2.3573e-10 | 6.3729e-10 | 2.6603e-10 | 1.3988e-11 | 352405
442428.625 | 3.7979e-09 | 4.4791e-09 | 1.2946e-10 | 5.9234e-09 | 4.5978e-09 | 2.3518e-10 | 6.3437e-10 | 2.6637e-10 | 1.4016e-11 | 352417.156
442440.781 | 3.7807e-09 | 4.4722e-09 | 1.2926e-10 | 5.9294e-09 | 4.5998e-09 | 2.3643e-10 | 6.4015e-10 | 2.6575e-10 | 1.3937e-11 | 352429.312
442452.969 | 3.7422e-09 | 4.4633e-09 | 1.3006e-10 | 5.9772e-09 | 4.6116e-09 | 2.3773e-10 | 6.4489e-10 | 2.6299e-10 | 1.3827e-11 | 352441.5
442465.125 | 3.7626e-09 | 4.4452e-09 | 1.3012e-10 | 5.8662e-09 | 4.6158e-09 | 2.3638e-10 | 6.4027e-10 | 2.6544e-10 | 1.3925e-11 | 352453.656
442477.281 | 3.7554e-09 | 4.4458e-09 | 1.2998e-10 | 5.9149e-09 | 4.5977e-09 | 2.3764e-10 | 6.4554e-10 | 2.6567e-10 | 1.377e-11 | 352465.812
442489.469 | 3.7716e-09 | 4.4574e-09 | 1.295e-10 | 5.974e-09 | 4.6761e-09 | 2.3711e-10 | 6.3646e-10 | 2.655e-10 | 1.4017e-11 | 352478
442501.625 | 3.7765e-09 | 4.4659e-09 | 1.2909e-10 | 5.9483e-09 | 4.6494e-09 | 2.3526e-10 | 6.394e-10 | 2.6465e-10 | 1.405e-11 | 352490.156
442513.781 | 3.7424e-09 | 4.4197e-09 | 1.2892e-10 | 5.9613e-09 | 4.6093e-09 | 2.4091e-10 | 6.4415e-10 | 2.621e-10 | 1.3844e-11 | 352502.312
442525.969 | 3.7838e-09 | 4.4386e-09 | 1.2932e-10 | 5.9839e-09 | 4.5948e-09 | 2.3534e-10 | 6.4881e-10 | 2.6464e-10 | 1.3966e-11 | 352514.5
442538.125 | 3.7733e-09 | 4.4233e-09 | 1.3027e-10 | 5.9765e-09 | 4.5707e-09 | 2.3871e-10 | 6.5131e-10 | 2.6621e-10 | 1.3915e-11 | 352526.656
442550.281 | 3.7961e-09 | 4.4744e-09 | 1.3087e-10 | 5.8936e-09 | 4.6606e-09 | 2.3818e-10 | 6.4174e-10 | 2.6793e-10 | 1.4044e-11 | 352538.812
442562.469 | 3.7988e-09 | 4.4858e-09 | 1.3081e-10 | 5.9504e-09 | 4.6449e-09 | 2.3608e-10 | 6.4197e-10 | 2.6423e-10 | 1.3824e-11 | 352551
442574.625 | 3.7436e-09 | 4.424e-09 | 1.2887e-10 | 5.8718e-09 | 4.6043e-09 | 2.3715e-10 | 6.4025e-10 | 2.6542e-10 | 1.3926e-11 | 352563.156
442586.781 | 3.7813e-09 | 4.4747e-09 | 1.2969e-10 | 5.8688e-09 | 4.6275e-09 | 2.3579e-10 | 6.4024e-10 | 2.6795e-10 | 1.3983e-11 | 352575.312
442598.969 | 3.7334e-09 | 4.4579e-09 | 1.2871e-10 | 5.9814e-09 | 4.5677e-09 | 2.3591e-10 | 6.4217e-10 | 2.6614e-10 | 1.3699e-11 | 352587.5
442611.125 | 3.7672e-09 | 4.4366e-09 | 1.2946e-10 | 5.9177e-09 | 4.6007e-09 | 2.3526e-10 | 6.4791e-10 | 2.6607e-10 | 1.3807e-11 | 352599.656
442623.281 | 3.7489e-09 | 4.4451e-09 | 1.2981e-10 | 5.9745e-09 | 4.6142e-09 | 2.388e-10 | 6.3727e-10 | 2.6448e-10 | 1.3873e-11 | 352611.812
442635.469 | 3.6888e-09 | 4.4755e-09 | 1.2758e-10 | 5.9604e-09 | 4.6848e-09 | 2.3829e-10 | 6.3497e-10 | 2.6399e-10 | 1.3958e-11 | 352624
442647.625 | 3.7796e-09 | 4.444e-09 | 1.3036e-10 | 5.8901e-09 | 4.6565e-09 | 2.3772e-10 | 6.4678e-10 | 2.6525e-10 | 1.3965e-11 | 352636.156
442659.781 | 3.7755e-09 | 4.4444e-09 | 1.3123e-10 | 5.9167e-09 | 4.6337e-09 | 2.3457e-10 | 6.3629e-10 | 2.6567e-10 | 1.4002e-11 | 352648.312
442671.969 | 3.7901e-09 | 4.4441e-09 | 1.3091e-10 | 5.9601e-09 | 4.651e-09 | 2.3817e-10 | 6.386e-10 | 2.6804e-10 | 1.403e-11 | 352660.5
442684.125 | 3.752e-09 | 4.477e-09 | 1.2903e-10 | 5.93e-09 | 4.6601e-09 | 2.3794e-10 | 6.3586e-10 | 2.6705e-10 | 1.3724e-11 | 352672.656
442696.281 | 3.7816e-09 | 4.4682e-09 | 1.3005e-10 | 5.9467e-09 | 4.5667e-09 | 2.3549e-10 | 6.3821e-10 | 2.6718e-10 | 1.382e-11 | 352684.812
442708.469 | 3.771e-09 | 4.4303e-09 | 1.2884e-10 | 5.9186e-09 | 4.5801e-09 | 2.3648e-10 | 6.359e-10 | 2.6543e-10 | 1.4082e-11 | 352697
442720.625 | 3.78e-09 | 4.4617e-09 | 1.3056e-10 | 5.9558e-09 | 4.6046e-09 | 2.3758e-10 | 6.4133e-10 | 2.6533e-10 | 1.4e-11 | 352709.156
442732.781 | 3.7999e-09 | 4.465e-09 | 1.3048e-10 | 5.9564e-09 | 4.6337e-09 | 2.3824e-10 | 6.4618e-10 | 2.6745e-10 | 1.3944e-11 | 352721.312
442744.969 | 3.749e-09 | 4.464e-09 | 1.3265e-10 | 5.8842e-09 | 4.6071e-09 | 2.3766e-10 | 6.4335e-10 | 2.6958e-10 | 1.4107e-11 | 352733.5
442757.125 | 3.7896e-09 | 4.4919e-09 | 1.2925e-10 | 5.9077e-09 | 4.6498e-09 | 2.391e-10 | 6.4508e-10 | 2.6523e-10 | 1.3981e-11 | 352745.656
442769.313 | 3.7699e-09 | 4.4794e-09 | 1.3013e-10 | 6.0346e-09 | 4.6342e-09 | 2.3823e-10 | 6.3502e-10 | 2.654e-10 | 1.3912e-11 | 352757.844
442781.469 | 3.7046e-09 | 4.447e-09 | 1.301e-10 | 5.9384e-09 | 4.6077e-09 | 2.3589e-10 | 6.3849e-10 | 2.6637e-10 | 1.4165e-11 | 352770
442793.625 | 3.7221e-09 | 4.4671e-09 | 1.3043e-10 | 5.9159e-09 | 4.6244e-09 | 2.3627e-10 | 6.4842e-10 | 2.6908e-10 | 1.41e-11 | 352782.156
442805.813 | 3.7447e-09 | 4.4286e-09 | 1.3191e-10 | 5.9742e-09 | 4.5995e-09 | 2.3674e-10 | 6.4225e-10 | 2.6763e-10 | 1.4112e-11 | 352794.344
442817.969 | 3.7339e-09 | 4.47e-09 | 1.2986e-10 | 5.9509e-09 | 4.6266e-09 | 2.4009e-10 | 6.4044e-10 | 2.6524e-10 | 1.3888e-11 | 352806.5
442830.125 | 3.7636e-09 | 4.4436e-09 | 1.2965e-10 | 5.8793e-09 | 4.6222e-09 | 2.3702e-10 | 6.3547e-10 | 2.6687e-10 | 1.3927e-11 | 352818.656
442842.313 | 3.7889e-09 | 4.446e-09 | 1.296e-10 | 5.8944e-09 | 4.5554e-09 | 2.3607e-10 | 6.4712e-10 | 2.6699e-10 | 1.3879e-11 | 352830.844
442854.469 | 3.7821e-09 | 4.4416e-09 | 1.3033e-10 | 5.9313e-09 | 4.6736e-09 | 2.3676e-10 | 6.3707e-10 | 2.6588e-10 | 1.3979e-11 | 352843
442866.625 | 3.727e-09 | 4.4562e-09 | 1.2997e-10 | 5.9489e-09 | 4.5878e-09 | 2.3874e-10 | 6.3852e-10 | 2.6637e-10 | 1.3906e-11 | 352855.156
442878.813 | 3.7636e-09 | 4.4837e-09 | 1.3059e-10 | 5.9371e-09 | 4.6286e-09 | 2.377e-10 | 6.3669e-10 | 2.6639e-10 | 1.4193e-11 | 352867.344
442890.969 | 3.7454e-09 | 4.4405e-09 | 1.3077e-10 | 5.9087e-09 | 4.7033e-09 | 2.3736e-10 | 6.379e-10 | 2.6548e-10 | 1.4086e-11 | 352879.5
442903.125 | 3.7516e-09 | 4.4865e-09 | 1.3205e-10 | 5.9453e-09 | 4.5569e-09 | 2.3835e-10 | 6.4354e-10 | 2.6468e-10 | 1.3881e-11 | 352891.656
442915.313 | 3.7272e-09 | 4.4701e-09 | 1.289e-10 | 5.9003e-09 | 4.6267e-09 | 2.395e-10 | 6.3843e-10 | 2.6634e-10 | 1.3827e-11 | 352903.844
442927.469 | 3.8168e-09 | 4.5043e-09 | 1.32e-10 | 5.9693e-09 | 4.6013e-09 | 2.3938e-10 | 6.4179e-10 | 2.6651e-10 | 1.4008e-11 | 352916
442939.625 | 3.7267e-09 | 4.4642e-09 | 1.2993e-10 | 5.9099e-09 | 4.5946e-09 | 2.3501e-10 | 6.3963e-10 | 2.6815e-10 | 1.3742e-11 | 352928.156
442951.813 | 3.7609e-09 | 4.4723e-09 | 1.2943e-10 | 5.8673e-09 | 4.6004e-09 | 2.3592e-10 | 6.4394e-10 | 2.6754e-10 | 1.3975e-11 | 352940.344
442963.969 | 3.7954e-09 | 4.5034e-09 | 1.3086e-10 | 5.9806e-09 | 4.6421e-09 | 2.3643e-10 | 6.3767e-10 | 2.6968e-10 | 1.3772e-11 | 352952.5
442976.125 | 3.7476e-09 | 4.4881e-09 | 1.2784e-10 | 5.926e-09 | 4.6246e-09 | 2.3853e-10 | 6.369e-10 | 2.6722e-10 | 1.3934e-11 | 352964.656
442988.313 | 3.7406e-09 | 4.4324e-09 | 1.2839e-10 | 5.9455e-09 | 4.6192e-09 | 2.3725e-10 | 6.3332e-10 | 2.6608e-10 | 1.4013e-11 | 352976.844
443000.469 | 3.7944e-09 | 4.416e-09 | 1.2992e-10 | 5.9537e-09 | 4.5835e-09 | 2.3666e-10 | 6.3437e-10 | 2.6398e-10 | 1.3801e-11 | 352989
443012.625 | 3.7916e-09 | 4.4767e-09 | 1.3037e-10 | 5.8621e-09 | 4.5913e-09 | 2.3683e-10 | 6.4114e-10 | 2.6373e-10 | 1.3793e-11 | 353001.156
443024.813 | 3.7963e-09 | 4.4194e-09 | 1.2842e-10 | 5.8698e-09 | 4.6822e-09 | 2.3698e-10 | 6.4888e-10 | 2.6485e-10 | 1.3974e-11 | 353013.344
443036.969 | 3.7748e-09 | 4.4449e-09 | 1.3043e-10 | 5.9357e-09 | 4.6266e-09 | 2.3418e-10 | 6.4392e-10 | 2.6605e-10 | 1.3858e-11 | 353025.5
443049.125 | 3.7701e-09 | 4.4626e-09 | 1.2952e-10 | 5.9127e-09 | 4.5559e-09 | 2.3746e-10 | 6.3424e-10 | 2.6768e-10 | 1.384e-11 | 353037.656
443061.313 | 3.7771e-09 | 4.4953e-09 | 1.304e-10 | 5.9147e-09 | 4.576e-09 | 2.3737e-10 | 6.4404e-10 | 2.7018e-10 | 1.3732e-11 | 353049.844
443073.469 | 3.7499e-09 | 4.4796e-09 | 1.3041e-10 | 5.9277e-09 | 4.6394e-09 | 2.3666e-10 | 6.4803e-10 | 2.6703e-10 | 1.4069e-11 | 353062
443085.625 | 3.7405e-09 | 4.4779e-09 | 1.2936e-10 | 5.9221e-09 | 4.5943e-09 | 2.3775e-10 | 6.3973e-10 | 2.665e-10 | 1.4047e-11 | 353074.156
443097.813 | 3.7962e-09 | 4.4221e-09 | 1.3008e-10 | 5.9019e-09 | 4.5929e-09 | 2.3609e-10 | 6.4013e-10 | 2.6519e-10 | 1.4036e-11 | 353086.344
443109.969 | 3.7679e-09 | 4.4752e-09 | 1.2936e-10 | 5.9912e-09 | 4.638e-09 | 2.3939e-10 | 6.447e-10 | 2.68e-10 | 1.3943e-11 | 353098.5
443122.125 | 3.7872e-09 | 4.4541e-09 | 1.3097e-10 | 6.0445e-09 | 4.6695e-09 | 2.362e-10 | 6.4141e-10 | 2.6456e-10 | 1.3818e-11 | 353110.656
443134.313 | 3.7496e-09 | 4.5243e-09 | 1.3134e-10 | 5.9159e-09 | 4.7074e-09 | 2.3893e-10 | 6.4532e-10 | 2.6777e-10 | 1.4256e-11 | 353122.844
443146.469 | 3.7781e-09 | 4.4769e-09 | 1.3038e-10 | 5.9483e-09 | 4.5759e-09 | 2.3888e-10 | 6.4003e-10 | 2.6919e-10 | 1.3892e-11 | 353135
443158.656 | 3.809e-09 | 4.4737e-09 | 1.3052e-10 | 5.9863e-09 | 4.6453e-09 | 2.3792e-10 | 6.4e-10 | 2.6607e-10 | 1.4046e-11 | 353147.187
443170.813 | 3.7653e-09 | 4.5097e-09 | 1.2961e-10 | 5.9529e-09 | 4.6485e-09 | 2.3796e-10 | 6.4097e-10 | 2.6848e-10 | 1.4025e-11 | 353159.344
443182.969 | 3.8164e-09 | 4.5101e-09 | 1.2966e-10 | 5.9517e-09 | 4.6549e-09 | 2.4071e-10 | 6.4699e-10 | 2.6577e-10 | 1.3946e-11 | 353171.5
443195.156 | 3.7939e-09 | 4.5305e-09 | 1.3155e-10 | 5.8989e-09 | 4.6638e-09 | 2.3948e-10 | 6.4602e-10 | 2.6976e-10 | 1.3984e-11 | 353183.687
443207.313 | 3.7941e-09 | 4.4995e-09 | 1.2994e-10 | 6.0444e-09 | 4.6946e-09 | 2.364e-10 | 6.4409e-10 | 2.7e-10 | 1.3969e-11 | 353195.844
443219.469 | 3.7395e-09 | 4.4761e-09 | 1.3027e-10 | 5.9821e-09 | 4.6888e-09 | 2.3887e-10 | 6.5019e-10 | 2.6719e-10 | 1.4021e-11 | 353208
443231.656 | 3.7906e-09 | 4.5719e-09 | 1.3225e-10 | 6.0373e-09 | 4.639e-09 | 2.3801e-10 | 6.4627e-10 | 2.6682e-10 | 1.412e-11 | 353220.187
443243.813 | 3.8004e-09 | 4.4659e-09 | 1.3014e-10 | 5.9922e-09 | 4.6494e-09 | 2.4135e-10 | 6.439e-10 | 2.6672e-10 | 1.4279e-11 | 353232.344
443255.969 | 3.8143e-09 | 4.5227e-09 | 1.2956e-10 | 5.9023e-09 | 4.6656e-09 | 2.3944e-10 | 6.4238e-10 | 2.6846e-10 | 1.4181e-11 | 353244.5
443268.156 | 3.8145e-09 | 4.5067e-09 | 1.3133e-10 | 6.0592e-09 | 4.6346e-09 | 2.3896e-10 | 6.477e-10 | 2.6621e-10 | 1.3911e-11 | 353256.687
443280.313 | 3.8273e-09 | 4.468e-09 | 1.3172e-10 | 5.8794e-09 | 4.6164e-09 | 2.4051e-10 | 6.4474e-10 | 2.6912e-10 | 1.3971e-11 | 353268.844
443292.469 | 3.806e-09 | 4.4928e-09 | 1.3237e-10 | 5.977e-09 | 4.6418e-09 | 2.3845e-10 | 6.4899e-10 | 2.684e-10 | 1.4072e-11 | 353281
443304.656 | 3.8073e-09 | 4.4975e-09 | 1.3011e-10 | 5.9421e-09 | 4.6279e-09 | 2.3852e-10 | 6.4067e-10 | 2.7087e-10 | 1.3977e-11 | 353293.187
443316.813 | 3.7909e-09 | 4.4842e-09 | 1.3067e-10 | 5.9898e-09 | 4.6308e-09 | 2.3883e-10 | 6.4885e-10 | 2.6973e-10 | 1.4079e-11 | 353305.344
443328.969 | 3.8143e-09 | 4.4856e-09 | 1.3005e-10 | 5.9941e-09 | 4.6692e-09 | 2.3982e-10 | 6.4353e-10 | 2.6729e-10 | 1.3821e-11 | 353317.5
443341.156 | 3.7974e-09 | 4.478e-09 | 1.2909e-10 | 5.9917e-09 | 4.6716e-09 | 2.3907e-10 | 6.405e-10 | 2.6665e-10 | 1.408e-11 | 353329.687
443353.313 | 3.8047e-09 | 4.5095e-09 | 1.3189e-10 | 5.9656e-09 | 4.6262e-09 | 2.3899e-10 | 6.4579e-10 | 2.69e-10 | 1.4045e-11 | 353341.844
443365.469 | 3.8025e-09 | 4.4608e-09 | 1.2926e-10 | 5.9459e-09 | 4.6344e-09 | 2.396e-10 | 6.4748e-10 | 2.6957e-10 | 1.3969e-11 | 353354
443377.656 | 3.8146e-09 | 4.502e-09 | 1.3106e-10 | 5.9841e-09 | 4.6202e-09 | 2.3915e-10 | 6.3801e-10 | 2.6609e-10 | 1.3968e-11 | 353366.187
443389.813 | 3.7956e-09 | 4.4827e-09 | 1.3162e-10 | 5.9606e-09 | 4.6453e-09 | 2.3899e-10 | 6.4385e-10 | 2.7196e-10 | 1.4067e-11 | 353378.344
443401.969 | 3.834e-09 | 4.4856e-09 | 1.3222e-10 | 5.9414e-09 | 4.6223e-09 | 2.3932e-10 | 6.3977e-10 | 2.6888e-10 | 1.3998e-11 | 353390.5
443414.156 | 3.7968e-09 | 4.486e-09 | 1.3089e-10 | 5.9337e-09 | 4.6808e-09 | 2.394e-10 | 6.4872e-10 | 2.6431e-10 | 1.392e-11 | 353402.687
443426.313 | 3.7984e-09 | 4.463e-09 | 1.3074e-10 | 5.9852e-09 | 4.6484e-09 | 2.3908e-10 | 6.5041e-10 | 2.6859e-10 | 1.3991e-11 | 353414.844
443438.469 | 3.8223e-09 | 4.4637e-09 | 1.3018e-10 | 5.9419e-09 | 4.7302e-09 | 2.3753e-10 | 6.4428e-10 | 2.684e-10 | 1.4057e-11 | 353427
443450.656 | 3.8011e-09 | 4.4494e-09 | 1.3064e-10 | 5.9427e-09 | 4.6431e-09 | 2.3873e-10 | 6.4889e-10 | 2.6684e-10 | 1.408e-11 | 353439.187
443462.813 | 3.7576e-09 | 4.4682e-09 | 1.2913e-10 | 5.9053e-09 | 4.5959e-09 | 2.4005e-10 | 6.431e-10 | 2.6703e-10 | 1.4044e-11 | 353451.344
443474.969 | 3.8147e-09 | 4.4517e-09 | 1.3068e-10 | 5.9141e-09 | 4.6201e-09 | 2.3578e-10 | 6.4193e-10 | 2.6622e-10 | 1.4056e-11 | 353463.5
443487.156 | 3.7701e-09 | 4.5044e-09 | 1.2882e-10 | 5.992e-09 | 4.6514e-09 | 2.3692e-10 | 6.4406e-10 | 2.6547e-10 | 1.401e-11 | 353475.687
443499.313 | 3.8009e-09 | 4.4037e-09 | 1.3058e-10 | 5.896e-09 | 4.6281e-09 | 2.3822e-10 | 6.3962e-10 | 2.6454e-10 | 1.3932e-11 | 353487.844
443511.469 | 3.7644e-09 | 4.4158e-09 | 1.2846e-10 | 5.9309e-09 | 4.5913e-09 | 2.3481e-10 | 6.4136e-10 | 2.6717e-10 | 1.3938e-11 | 353500
443523.656 | 3.7639e-09 | 4.502e-09 | 1.3016e-10 | 5.9721e-09 | 4.612e-09 | 2.3622e-10 | 6.3716e-10 | 2.6667e-10 | 1.3816e-11 | 353512.187
443535.813 | 3.7964e-09 | 4.4627e-09 | 1.3095e-10 | 5.9502e-09 | 4.6388e-09 | 2.3874e-10 | 6.4676e-10 | 2.675e-10 | 1.3952e-11 | 353524.344
443548 | 3.7776e-09 | 4.4678e-09 | 1.2895e-10 | 5.8327e-09 | 4.566e-09 | 2.4049e-10 | 6.4422e-10 | 2.6599e-10 | 1.3964e-11 | 353536.531
443560.156 | 3.7805e-09 | 4.4752e-09 | 1.3009e-10 | 5.8748e-09 | 4.6429e-09 | 2.3873e-10 | 6.3888e-10 | 2.6665e-10 | 1.3844e-11 | 353548.687
443572.313 | 3.7645e-09 | 4.4286e-09 | 1.2907e-10 | 5.8735e-09 | 4.6482e-09 | 2.3613e-10 | 6.3269e-10 | 2.6632e-10 | 1.3805e-11 | 353560.844
443584.5 | 3.8342e-09 | 4.4959e-09 | 1.2896e-10 | 5.8945e-09 | 4.5907e-09 | 2.3893e-10 | 6.4352e-10 | 2.629e-10 | 1.3851e-11 | 353573.031
443596.656 | 3.7372e-09 | 4.4603e-09 | 1.2994e-10 | 5.8642e-09 | 4.6234e-09 | 2.3693e-10 | 6.3932e-10 | 2.6228e-10 | 1.3892e-11 | 353585.187
443608.813 | 3.7771e-09 | 4.4868e-09 | 1.2833e-10 | 5.9616e-09 | 4.6149e-09 | 2.3678e-10 | 6.3884e-10 | 2.6682e-10 | 1.4041e-11 | 353597.344
443621 | 3.7759e-09 | 4.4964e-09 | 1.2971e-10 | 5.8933e-09 | 4.6379e-09 | 2.3604e-10 | 6.3543e-10 | 2.6561e-10 | 1.3978e-11 | 353609.531
443633.156 | 3.7769e-09 | 4.4212e-09 | 1.2881e-10 | 5.8995e-09 | 4.6349e-09 | 2.3698e-10 | 6.2739e-10 | 2.6479e-10 | 1.4107e-11 | 353621.687
443645.313 | 3.7608e-09 | 4.4546e-09 | 1.292e-10 | 5.8924e-09 | 4.6903e-09 | 2.3602e-10 | 6.3534e-10 | 2.6418e-10 | 1.4047e-11 | 353633.844
443657.5 | 3.7495e-09 | 4.5034e-09 | 1.2949e-10 | 5.8714e-09 | 4.5724e-09 | 2.3913e-10 | 6.4255e-10 | 2.6587e-10 | 1.368e-11 | 353646.031
443669.656 | 3.8053e-09 | 4.4358e-09 | 1.307e-10 | 5.8929e-09 | 4.5831e-09 | 2.3623e-10 | 6.3192e-10 | 2.6386e-10 | 1.3864e-11 | 353658.187
443681.813 | 3.7815e-09 | 4.5105e-09 | 1.3057e-10 | 5.9584e-09 | 4.6366e-09 | 2.3609e-10 | 6.3875e-10 | 2.6578e-10 | 1.3973e-11 | 353670.344
443694 | 3.7446e-09 | 4.4948e-09 | 1.2988e-10 | 5.8746e-09 | 4.6114e-09 | 2.3728e-10 | 6.3507e-10 | 2.6752e-10 | 1.3775e-11 | 353682.531
443706.156 | 3.7797e-09 | 4.4939e-09 | 1.2993e-10 | 5.9457e-09 | 4.6578e-09 | 2.4034e-10 | 6.3456e-10 | 2.6716e-10 | 1.3858e-11 | 353694.687
443718.313 | 3.7578e-09 | 4.4382e-09 | 1.2891e-10 | 5.9431e-09 | 4.5914e-09 | 2.3859e-10 | 6.4056e-10 | 2.6397e-10 | 1.3935e-11 | 353706.844
443730.5 | 3.7805e-09 | 4.4458e-09 | 1.2958e-10 | 5.9476e-09 | 4.6081e-09 | 2.3971e-10 | 6.4289e-10 | 2.6445e-10 | 1.4028e-11 | 353719.031
443742.656 | 3.7691e-09 | 4.4748e-09 | 1.2945e-10 | 5.9909e-09 | 4.5914e-09 | 2.3828e-10 | 6.4371e-10 | 2.6587e-10 | 1.3749e-11 | 353731.187
443754.813 | 3.7683e-09 | 4.474e-09 | 1.3032e-10 | 5.9238e-09 | 4.5882e-09 | 2.3723e-10 | 6.3333e-10 | 2.6508e-10 | 1.3905e-11 | 353743.344
443767 | 3.8213e-09 | 4.4186e-09 | 1.3055e-10 | 5.917e-09 | 4.6399e-09 | 2.3833e-10 | 6.3664e-10 | 2.6865e-10 | 1.3785e-11 | 353755.531
443779.156 | 3.7648e-09 | 4.4603e-09 | 1.2892e-10 | 5.881e-09 | 4.5917e-09 | 2.3889e-10 | 6.3795e-10 | 2.6496e-10 | 1.374e-11 | 353767.687
443791.313 | 3.7774e-09 | 4.4633e-09 | 1.3063e-10 | 5.8997e-09 | 4.6386e-09 | 2.3803e-10 | 6.412e-10 | 2.6497e-10 | 1.3664e-11 | 353779.844
443803.5 | 3.7832e-09 | 4.4691e-09 | 1.2933e-10 | 5.908e-09 | 4.6e-09 | 2.3893e-10 | 6.4122e-10 | 2.6531e-10 | 1.3799e-11 | 353792.031
443815.656 | 3.776e-09 | 4.4707e-09 | 1.295e-10 | 5.8943e-09 | 4.6318e-09 | 2.3703e-10 | 6.4007e-10 | 2.6479e-10 | 1.4174e-11 | 353804.187
443827.813 | 3.799e-09 | 4.471e-09 | 1.2827e-10 | 5.9225e-09 | 4.5857e-09 | 2.362e-10 | 6.3558e-10 | 2.6647e-10 | 1.3954e-11 | 353816.344
443840 | 3.7671e-09 | 4.3897e-09 | 1.2952e-10 | 5.8805e-09 | 4.5774e-09 | 2.3582e-10 | 6.3526e-10 | 2.6472e-10 | 1.4012e-11 | 353828.531
443852.156 | 3.7803e-09 | 4.4713e-09 | 1.2961e-10 | 5.9128e-09 | 4.6231e-09 | 2.3631e-10 | 6.3273e-10 | 2.6558e-10 | 1.4065e-11 | 353840.687
443864.313 | 3.7791e-09 | 4.5009e-09 | 1.295e-10 | 5.9314e-09 | 4.6136e-09 | 2.3685e-10 | 6.3726e-10 | 2.6373e-10 | 1.3639e-11 | 353852.844
443876.5 | 3.762e-09 | 4.4916e-09 | 1.3052e-10 | 5.8993e-09 | 4.6198e-09 | 2.3711e-10 | 6.3499e-10 | 2.6672e-10 | 1.3974e-11 | 353865.031
443888.656 | 3.8176e-09 | 4.4703e-09 | 1.2825e-10 | 5.9539e-09 | 4.5876e-09 | 2.3831e-10 | 6.426e-10 | 2.6502e-10 | 1.3751e-11 | 353877.187
443900.813 | 3.7835e-09 | 4.5141e-09 | 1.2885e-10 | 5.9388e-09 | 4.5589e-09 | 2.3806e-10 | 6.3434e-10 | 2.6341e-10 | 1.3899e-11 | 353889.344
443913 | 3.7342e-09 | 4.43e-09 | 1.2843e-10 | 5.9209e-09 | 4.6091e-09 | 2.3713e-10 | 6.3484e-10 | 2.6521e-10 | 1.4023e-11 | 353901.531
443925.156 | 3.7753e-09 | 4.4779e-09 | 1.2992e-10 | 5.8853e-09 | 4.6573e-09 | 2.3441e-10 | 6.3687e-10 | 2.6429e-10 | 1.3752e-11 | 353913.687
443937.344 | 3.739e-09 | 4.4775e-09 | 1.287e-10 | 5.9451e-09 | 4.5656e-09 | 2.3789e-10 | 6.3968e-10 | 2.6754e-10 | 1.3831e-11 | 353925.875
443949.5 | 3.7656e-09 | 4.4672e-09 | 1.2956e-10 | 5.868e-09 | 4.5844e-09 | 2.3586e-10 | 6.4221e-10 | 2.6164e-10 | 1.3932e-11 | 353938.031
443961.656 | 3.7695e-09 | 4.428e-09 | 1.2806e-10 | 5.8241e-09 | 4.5789e-09 | 2.3638e-10 | 6.3781e-10 | 2.6442e-10 | 1.4048e-11 | 353950.187
443973.844 | 3.7132e-09 | 4.4575e-09 | 1.2798e-10 | 5.879e-09 | 4.5875e-09 | 2.3715e-10 | 6.3531e-10 | 2.66e-10 | 1.3797e-11 | 353962.375
443986 | 3.7719e-09 | 4.4179e-09 | 1.3029e-10 | 5.863e-09 | 4.5664e-09 | 2.3662e-10 | 6.3141e-10 | 2.6231e-10 | 1.3752e-11 | 353974.531
443998.156 | 3.7412e-09 | 4.435e-09 | 1.2925e-10 | 5.8486e-09 | 4.5759e-09 | 2.3725e-10 | 6.3426e-10 | 2.6119e-10 | 1.3837e-11 | 353986.687
444010.344 | 3.7228e-09 | 4.4011e-09 | 1.2866e-10 | 5.8732e-09 | 4.6258e-09 | 2.3623e-10 | 6.2785e-10 | 2.6272e-10 | 1.3754e-11 | 353998.875
444022.5 | 3.758e-09 | 4.4479e-09 | 1.2801e-10 | 5.876e-09 | 4.575e-09 | 2.353e-10 | 6.3751e-10 | 2.6239e-10 | 1.3659e-11 | 354011.031
444034.656 | 3.7316e-09 | 4.4442e-09 | 1.2907e-10 | 5.7951e-09 | 4.5662e-09 | 2.3409e-10 | 6.3735e-10 | 2.635e-10 | 1.3794e-11 | 354023.187
444046.844 | 3.7434e-09 | 4.426e-09 | 1.2811e-10 | 5.9e-09 | 4.5689e-09 | 2.3579e-10 | 6.2843e-10 | 2.6014e-10 | 1.3721e-11 | 354035.375
444059 | 3.7303e-09 | 4.4116e-09 | 1.2914e-10 | 5.9109e-09 | 4.6122e-09 | 2.3521e-10 | 6.308e-10 | 2.6253e-10 | 1.3819e-11 | 354047.531
444071.156 | 3.7168e-09 | 4.4296e-09 | 1.2951e-10 | 5.923e-09 | 4.5298e-09 | 2.3477e-10 | 6.3326e-10 | 2.6241e-10 | 1.3912e-11 | 354059.687
444083.344 | 3.7048e-09 | 4.4453e-09 | 1.2977e-10 | 5.8791e-09 | 4.5936e-09 | 2.344e-10 | 6.3476e-10 | 2.59e-10 | 1.3722e-11 | 354071.875
444095.5 | 3.7381e-09 | 4.3796e-09 | 1.2787e-10 | 5.8525e-09 | 4.5826e-09 | 2.3612e-10 | 6.2221e-10 | 2.6509e-10 | 1.3925e-11 | 354084.031
444107.656 | 3.7128e-09 | 4.4469e-09 | 1.2763e-10 | 5.8185e-09 | 4.6018e-09 | 2.3704e-10 | 6.2662e-10 | 2.6421e-10 | 1.3788e-11 | 354096.187
444119.844 | 3.7017e-09 | 4.4149e-09 | 1.2808e-10 | 5.8674e-09 | 4.5578e-09 | 2.3649e-10 | 6.3116e-10 | 2.6225e-10 | 1.3742e-11 | 354108.375
444132 | 3.7234e-09 | 4.4433e-09 | 1.2891e-10 | 5.7842e-09 | 4.5351e-09 | 2.3418e-10 | 6.2589e-10 | 2.6206e-10 | 1.3689e-11 | 354120.531
444144.156 | 3.669e-09 | 4.4317e-09 | 1.2831e-10 | 5.7744e-09 | 4.5401e-09 | 2.3501e-10 | 6.3453e-10 | 2.6255e-10 | 1.3625e-11 | 354132.687
444156.344 | 3.7109e-09 | 4.4146e-09 | 1.2703e-10 | 5.8224e-09 | 4.6005e-09 | 2.3459e-10 | 6.2692e-10 | 2.59e-10 | 1.3745e-11 | 354144.875
444168.5 | 3.736e-09 | 4.421e-09 | 1.2707e-10 | 5.7974e-09 | 4.5495e-09 | 2.3622e-10 | 6.329e-10 | 2.6441e-10 | 1.3802e-11 | 354157.031
444180.656 | 3.716e-09 | 4.3942e-09 | 1.2713e-10 | 5.8831e-09 | 4.6189e-09 | 2.3366e-10 | 6.3143e-10 | 2.6365e-10 | 1.3706e-11 | 354169.187
444192.844 | 3.7433e-09 | 4.4323e-09 | 1.2766e-10 | 5.7533e-09 | 4.5726e-09 | 2.3252e-10 | 6.296e-10 | 2.6367e-10 | 1.3808e-11 | 354181.375
444205 | 3.7671e-09 | 4.4708e-09 | 1.2888e-10 | 5.8595e-09 | 4.5875e-09 | 2.336e-10 | 6.3719e-10 | 2.6528e-10 | 1.378e-11 | 354193.531
444217.156 | 3.7351e-09 | 4.4361e-09 | 1.2872e-10 | 5.8419e-09 | 4.6026e-09 | 2.3798e-10 | 6.3531e-10 | 2.6279e-10 | 1.3924e-11 | 354205.687
444229.344 | 3.7153e-09 | 4.3724e-09 | 1.2861e-10 | 5.938e-09 | 4.5763e-09 | 2.3642e-10 | 6.2998e-10 | 2.622e-10 | 1.3851e-11 | 354217.875
444241.5 | 3.7403e-09 | 4.4375e-09 | 1.2794e-10 | 5.8196e-09 | 4.5739e-09 | 2.344e-10 | 6.3185e-10 | 2.6384e-10 | 1.3745e-11 | 354230.031
444253.656 | 3.7833e-09 | 4.4476e-09 | 1.2776e-10 | 5.8167e-09 | 4.5167e-09 | 2.3409e-10 | 6.3168e-10 | 2.6778e-10 | 1.3685e-11 | 354242.187
444265.844 | 3.7516e-09 | 4.4681e-09 | 1.2839e-10 | 5.9047e-09 | 4.6011e-09 | 2.368e-10 | 6.3122e-10 | 2.6607e-10 | 1.396e-11 | 354254.375
444278 | 3.7102e-09 | 4.3833e-09 | 1.3031e-10 | 5.8226e-09 | 4.5807e-09 | 2.362e-10 | 6.341e-10 | 2.6222e-10 | 1.3966e-11 | 354266.531
444290.188 | 3.7093e-09 | 4.3671e-09 | 1.284e-10 | 5.8259e-09 | 4.5105e-09 | 2.3704e-10 | 6.3129e-10 | 2.6169e-10 | 1.3801e-11 | 354278.719
444302.344 | 3.7329e-09 | 4.4455e-09 | 1.2809e-10 | 5.9266e-09 | 4.5873e-09 | 2.3559e-10 | 6.3703e-10 | 2.634e-10 | 1.3699e-11 | 354290.875
444314.5 | 3.754e-09 | 4.4193e-09 | 1.291e-10 | 5.8627e-09 | 4.5997e-09 | 2.3547e-10 | 6.3385e-10 | 2.6143e-10 | 1.4003e-11 | 354303.031
444326.688 | 3.7451e-09 | 4.4311e-09 | 1.2908e-10 | 5.911e-09 | 4.6415e-09 | 2.3546e-10 | 6.3433e-10 | 2.6311e-10 | 1.378e-11 | 354315.219
444338.844 | 3.756e-09 | 4.4353e-09 | 1.2897e-10 | 5.8837e-09 | 4.5789e-09 | 2.3663e-10 | 6.3418e-10 | 2.6301e-10 | 1.387e-11 | 354327.375
444351 | 3.7548e-09 | 4.4447e-09 | 1.2745e-10 | 5.8573e-09 | 4.6016e-09 | 2.3684e-10 | 6.3017e-10 | 2.6324e-10 | 1.3716e-11 | 354339.531
444363.188 | 3.7806e-09 | 4.387e-09 | 1.2894e-10 | 5.8739e-09 | 4.5909e-09 | 2.3728e-10 | 6.28e-10 | 2.6138e-10 | 1.3842e-11 | 354351.719
444375.344 | 3.7344e-09 | 4.4739e-09 | 1.2814e-10 | 5.8675e-09 | 4.594e-09 | 2.3739e-10 | 6.4145e-10 | 2.6314e-10 | 1.3875e-11 | 354363.875
444387.5 | 3.7255e-09 | 4.4015e-09 | 1.2837e-10 | 5.8363e-09 | 4.5905e-09 | 2.351e-10 | 6.3412e-10 | 2.6372e-10 | 1.3947e-11 | 354376.031
444399.688 | 3.7785e-09 | 4.392e-09 | 1.2874e-10 | 5.8647e-09 | 4.5954e-09 | 2.3587e-10 | 6.4232e-10 | 2.6362e-10 | 1.3799e-11 | 354388.219
444411.844 | 3.7702e-09 | 4.4186e-09 | 1.295e-10 | 5.9451e-09 | 4.586e-09 | 2.3446e-10 | 6.3748e-10 | 2.6532e-10 | 1.3698e-11 | 354400.375
444424 | 3.7663e-09 | 4.4046e-09 | 1.2843e-10 | 5.8763e-09 | 4.5776e-09 | 2.3529e-10 | 6.3602e-10 | 2.6563e-10 | 1.3975e-11 | 354412.531
444436.188 | 3.7525e-09 | 4.4268e-09 | 1.2845e-10 | 5.863e-09 | 4.5791e-09 | 2.36e-10 | 6.3129e-10 | 2.6333e-10 | 1.4093e-11 | 354424.719
444448.344 | 3.7578e-09 | 4.4719e-09 | 1.2888e-10 | 5.8475e-09 | 4.6482e-09 | 2.3541e-10 | 6.3232e-10 | 2.6491e-10 | 1.3924e-11 | 354436.875
444460.5 | 3.7855e-09 | 4.4363e-09 | 1.2935e-10 | 5.8789e-09 | 4.5464e-09 | 2.3723e-10 | 6.3369e-10 | 2.6353e-10 | 1.3898e-11 | 354449.031
444472.688 | 3.7374e-09 | 4.4031e-09 | 1.2812e-10 | 5.8211e-09 | 4.5888e-09 | 2.3643e-10 | 6.3284e-10 | 2.6178e-10 | 1.3996e-11 | 354461.219
444484.844 | 3.7541e-09 | 4.4888e-09 | 1.2892e-10 | 5.8227e-09 | 4.6246e-09 | 2.3653e-10 | 6.3517e-10 | 2.6186e-10 | 1.3867e-11 | 354473.375
444497 | 3.7332e-09 | 4.4481e-09 | 1.2699e-10 | 5.8388e-09 | 4.5582e-09 | 2.3644e-10 | 6.2903e-10 | 2.6013e-10 | 1.3969e-11 | 354485.531
444509.188 | 3.7905e-09 | 4.4058e-09 | 1.2796e-10 | 5.8449e-09 | 4.566e-09 | 2.3418e-10 | 6.318e-10 | 2.621e-10 | 1.38e-11 | 354497.719
444521.344 | 3.731e-09 | 4.4485e-09 | 1.2762e-10 | 5.8445e-09 | 4.5651e-09 | 2.3535e-10 | 6.3455e-10 | 2.6532e-10 | 1.3864e-11 | 354509.875
444533.5 | 3.7166e-09 | 4.4275e-09 | 1.2676e-10 | 5.8624e-09 | 4.5716e-09 | 2.3463e-10 | 6.3122e-10 | 2.6648e-10 | 1.3862e-11 | 354522.031
444545.688 | 3.761e-09 | 4.3969e-09 | 1.2896e-10 | 5.8085e-09 | 4.5608e-09 | 2.3395e-10 | 6.2638e-10 | 2.6111e-10 | 1.373e-11 | 354534.219
444557.844 | 3.7338e-09 | 4.4435e-09 | 1.2846e-10 | 5.8105e-09 | 4.5629e-09 | 2.3281e-10 | 6.2892e-10 | 2.6226e-10 | 1.3772e-11 | 354546.375
444570 | 3.7221e-09 | 4.4454e-09 | 1.2838e-10 | 5.8365e-09 | 4.6042e-09 | 2.3908e-10 | 6.3434e-10 | 2.6342e-10 | 1.3904e-11 | 354558.531
444582.188 | 3.7566e-09 | 4.4311e-09 | 1.2667e-10 | 5.8457e-09 | 4.5879e-09 | 2.355e-10 | 6.3614e-10 | 2.6353e-10 | 1.3816e-11 | 354570.719
444594.344 | 3.7706e-09 | 4.4956e-09 | 1.2913e-10 | 5.9015e-09 | 4.6134e-09 | 2.3697e-10 | 6.3859e-10 | 2.6237e-10 | 1.3695e-11 | 354582.875
444606.5 | 3.7293e-09 | 4.4411e-09 | 1.2782e-10 | 5.9255e-09 | 4.5521e-09 | 2.3632e-10 | 6.3141e-10 | 2.6518e-10 | 1.3756e-11 | 354595.031
444618.688 | 3.7426e-09 | 4.3989e-09 | 1.2912e-10 | 5.9631e-09 | 4.6552e-09 | 2.3705e-10 | 6.4019e-10 | 2.6409e-10 | 1.4069e-11 | 354607.219
444630.844 | 3.7695e-09 | 4.443e-09 | 1.2765e-10 | 5.8498e-09 | 4.5845e-09 | 2.3541e-10 | 6.3375e-10 | 2.6312e-10 | 1.3938e-11 | 354619.375
444643 | 3.7536e-09 | 4.4768e-09 | 1.2873e-10 | 5.8408e-09 | 4.5107e-09 | 2.3576e-10 | 6.341e-10 | 2.6112e-10 | 1.3431e-11 | 354631.531
444655.188 | 3.7434e-09 | 4.4335e-09 | 1.2864e-10 | 5.8283e-09 | 4.5576e-09 | 2.3619e-10 | 6.3893e-10 | 2.6259e-10 | 1.392e-11 | 354643.719
444667.344 | 3.7459e-09 | 4.4584e-09 | 1.2866e-10 | 5.9401e-09 | 4.6076e-09 | 2.375e-10 | 6.3201e-10 | 2.6361e-10 | 1.3842e-11 | 354655.875
444679.531 | 3.7356e-09 | 4.451e-09 | 1.2919e-10 | 5.8345e-09 | 4.6051e-09 | 2.3677e-10 | 6.3003e-10 | 2.6476e-10 | 1.3894e-11 | 354668.062
444691.688 | 3.758e-09 | 4.4542e-09 | 1.2807e-10 | 5.8167e-09 | 4.6508e-09 | 2.3696e-10 | 6.3816e-10 | 2.6404e-10 | 1.389e-11 | 354680.219
444703.844 | 3.7337e-09 | 4.4081e-09 | 1.2923e-10 | 5.8399e-09 | 4.6107e-09 | 2.3543e-10 | 6.3348e-10 | 2.6205e-10 | 1.3964e-11 | 354692.375
444716.031 | 3.7681e-09 | 4.4362e-09 | 1.2891e-10 | 5.8499e-09 | 4.5925e-09 | 2.3637e-10 | 6.3149e-10 | 2.6663e-10 | 1.3707e-11 | 354704.562
444728.188 | 3.7098e-09 | 4.4147e-09 | 1.2779e-10 | 5.8973e-09 | 4.6113e-09 | 2.3681e-10 | 6.3168e-10 | 2.6295e-10 | 1.3674e-11 | 354716.719
444740.344 | 3.7669e-09 | 4.4458e-09 | 1.2729e-10 | 5.9131e-09 | 4.5567e-09 | 2.3852e-10 | 6.3882e-10 | 2.6514e-10 | 1.3815e-11 | 354728.875
444752.531 | 3.7457e-09 | 4.4231e-09 | 1.2816e-10 | 5.8413e-09 | 4.5336e-09 | 2.3677e-10 | 6.3727e-10 | 2.6278e-10 | 1.3724e-11 | 354741.062
444764.688 | 3.7471e-09 | 4.4444e-09 | 1.2729e-10 | 5.9025e-09 | 4.616e-09 | 2.3589e-10 | 6.3527e-10 | 2.6591e-10 | 1.3795e-11 | 354753.219
444776.844 | 3.7292e-09 | 4.4328e-09 | 1.3004e-10 | 5.9075e-09 | 4.6626e-09 | 2.3733e-10 | 6.353e-10 | 2.6147e-10 | 1.3792e-11 | 354765.375
444789.031 | 3.7584e-09 | 4.4123e-09 | 1.2772e-10 | 5.9208e-09 | 4.5926e-09 | 2.3553e-10 | 6.3102e-10 | 2.6371e-10 | 1.3865e-11 | 354777.562
444801.188 | 3.7541e-09 | 4.4787e-09 | 1.2872e-10 | 5.9327e-09 | 4.5509e-09 | 2.3604e-10 | 6.3694e-10 | 2.6382e-10 | 1.3866e-11 | 354789.719
444813.344 | 3.8355e-09 | 4.4204e-09 | 1.2835e-10 | 5.8763e-09 | 4.6047e-09 | 2.367e-10 | 6.3492e-10 | 2.6361e-10 | 1.3801e-11 | 354801.875
444825.531 | 3.7892e-09 | 4.4661e-09 | 1.2882e-10 | 5.8811e-09 | 4.5663e-09 | 2.3705e-10 | 6.3556e-10 | 2.6711e-10 | 1.3916e-11 | 354814.062
444837.688 | 3.7274e-09 | 4.4455e-09 | 1.2926e-10 | 5.8998e-09 | 4.6207e-09 | 2.353e-10 | 6.3208e-10 | 2.6429e-10 | 1.3974e-11 | 354826.219
444849.844 | 3.7657e-09 | 4.4247e-09 | 1.2963e-10 | 5.8982e-09 | 4.5902e-09 | 2.3594e-10 | 6.3371e-10 | 2.6431e-10 | 1.4188e-11 | 354838.375
444862.031 | 3.7113e-09 | 4.4603e-09 | 1.2842e-10 | 5.9069e-09 | 4.5925e-09 | 2.3821e-10 | 6.3238e-10 | 2.6535e-10 | 1.3758e-11 | 354850.562
444874.188 | 3.7696e-09 | 4.4041e-09 | 1.2859e-10 | 5.9199e-09 | 4.6106e-09 | 2.3621e-10 | 6.4158e-10 | 2.6497e-10 | 1.3763e-11 | 354862.719
444886.344 | 3.7621e-09 | 4.4743e-09 | 1.2764e-10 | 5.8451e-09 | 4.5842e-09 | 2.3947e-10 | 6.3555e-10 | 2.6522e-10 | 1.3734e-11 | 354874.875
444898.531 | 3.7713e-09 | 4.4628e-09 | 1.2738e-10 | 5.9254e-09 | 4.6142e-09 | 2.3844e-10 | 6.3309e-10 | 2.6187e-10 | 1.3996e-11 | 354887.062
444910.688 | 3.7439e-09 | 4.4455e-09 | 1.2896e-10 | 5.8461e-09 | 4.5995e-09 | 2.3712e-10 | 6.3757e-10 | 2.6592e-10 | 1.4189e-11 | 354899.219
444922.844 | 3.7713e-09 | 4.4116e-09 | 1.291e-10 | 5.8061e-09 | 4.6084e-09 | 2.3604e-10 | 6.3724e-10 | 2.6535e-10 | 1.3701e-11 | 354911.375
444935.031 | 3.7704e-09 | 4.4604e-09 | 1.2867e-10 | 5.8598e-09 | 4.6002e-09 | 2.3787e-10 | 6.3452e-10 | 2.6278e-10 | 1.3963e-11 | 354923.562
444947.188 | 3.7025e-09 | 4.4195e-09 | 1.2806e-10 | 5.8273e-09 | 4.6168e-09 | 2.3629e-10 | 6.2085e-10 | 2.6208e-10 | 1.3728e-11 | 354935.719
444959.344 | 3.7486e-09 | 4.4095e-09 | 1.2728e-10 | 5.7896e-09 | 4.5254e-09 | 2.3762e-10 | 6.2855e-10 | 2.6058e-10 | 1.371e-11 | 354947.875
444971.531 | 3.7661e-09 | 4.4275e-09 | 1.2855e-10 | 5.884e-09 | 4.5185e-09 | 2.3477e-10 | 6.3364e-10 | 2.6244e-10 | 1.3707e-11 | 354960.062
444983.688 | 3.716e-09 | 4.4272e-09 | 1.2786e-10 | 5.8338e-09 | 4.5844e-09 | 2.353e-10 | 6.2672e-10 | 2.6551e-10 | 1.3684e-11 | 354972.219
444995.844 | 3.7583e-09 | 4.4458e-09 | 1.2808e-10 | 5.8274e-09 | 4.592e-09 | 2.3745e-10 | 6.2901e-10 | 2.6226e-10 | 1.4002e-11 | 354984.375
445008.031 | 3.7577e-09 | 4.4217e-09 | 1.2892e-10 | 5.8862e-09 | 4.6346e-09 | 2.3428e-10 | 6.3357e-10 | 2.6355e-10 | 1.3793e-11 | 354996.562
445020.188 | 3.7577e-09 | 4.4578e-09 | 1.2828e-10 | 5.8274e-09 | 4.5988e-09 | 2.3602e-10 | 6.3169e-10 | 2.6521e-10 | 1.3948e-11 | 355008.719
445032.344 | 3.7472e-09 | 4.4458e-09 | 1.2777e-10 | 5.8602e-09 | 4.6078e-09 | 2.369e-10 | 6.2403e-10 | 2.6494e-10 | 1.3899e-11 | 355020.875
445044.531 | 3.7322e-09 | 4.4383e-09 | 1.2765e-10 | 5.8191e-09 | 4.6263e-09 | 2.36e-10 | 6.3256e-10 | 2.6375e-10 | 1.3811e-11 | 355033.062
445056.688 | 3.7393e-09 | 4.4513e-09 | 1.2795e-10 | 5.8276e-09 | 4.6255e-09 | 2.3571e-10 | 6.357e-10 | 2.6193e-10 | 1.3827e-11 | 355045.219
445068.875 | 3.7398e-09 | 4.4244e-09 | 1.2868e-10 | 5.8931e-09 | 4.611e-09 | 2.3595e-10 | 6.3251e-10 | 2.6407e-10 | 1.3944e-11 | 355057.406
445081.031 | 3.7998e-09 | 4.429e-09 | 1.28e-10 | 5.9393e-09 | 4.5815e-09 | 2.3548e-10 | 6.3137e-10 | 2.6534e-10 | 1.3903e-11 | 355069.562
445093.188 | 3.7502e-09 | 4.408e-09 | 1.2904e-10 | 5.9169e-09 | 4.647e-09 | 2.3564e-10 | 6.3282e-10 | 2.6517e-10 | 1.3851e-11 | 355081.719
445105.375 | 3.7649e-09 | 4.4424e-09 | 1.2957e-10 | 5.9315e-09 | 4.6161e-09 | 2.3734e-10 | 6.3179e-10 | 2.6394e-10 | 1.4087e-11 | 355093.906
445117.531 | 3.7476e-09 | 4.4189e-09 | 1.2951e-10 | 5.8603e-09 | 4.6489e-09 | 2.3918e-10 | 6.37e-10 | 2.6344e-10 | 1.3855e-11 | 355106.062
445129.688 | 3.7314e-09 | 4.4818e-09 | 1.2962e-10 | 5.8242e-09 | 4.5671e-09 | 2.3829e-10 | 6.3789e-10 | 2.6711e-10 | 1.3769e-11 | 355118.219
445141.875 | 3.7605e-09 | 4.4056e-09 | 1.2911e-10 | 5.9191e-09 | 4.5891e-09 | 2.3943e-10 | 6.3935e-10 | 2.6514e-10 | 1.3978e-11 | 355130.406
445154.031 | 3.7529e-09 | 4.4176e-09 | 1.2903e-10 | 5.8491e-09 | 4.5977e-09 | 2.3719e-10 | 6.3359e-10 | 2.6454e-10 | 1.3953e-11 | 355142.562
445166.188 | 3.7897e-09 | 4.4201e-09 | 1.3024e-10 | 5.8168e-09 | 4.5972e-09 | 2.3818e-10 | 6.2783e-10 | 2.6373e-10 | 1.3956e-11 | 355154.719
445178.375 | 3.7193e-09 | 4.4525e-09 | 1.289e-10 | 5.8743e-09 | 4.6382e-09 | 2.3638e-10 | 6.2975e-10 | 2.6351e-10 | 1.3964e-11 | 355166.906
445190.531 | 3.7606e-09 | 4.3983e-09 | 1.2753e-10 | 5.869e-09 | 4.5749e-09 | 2.372e-10 | 6.3103e-10 | 2.6134e-10 | 1.3887e-11 | 355179.062
445202.688 | 3.7662e-09 | 4.4296e-09 | 1.2994e-10 | 5.8692e-09 | 4.6035e-09 | 2.3631e-10 | 6.3052e-10 | 2.6252e-10 | 1.3878e-11 | 355191.219
445214.875 | 3.8041e-09 | 4.4728e-09 | 1.291e-10 | 5.8389e-09 | 4.6223e-09 | 2.3746e-10 | 6.3135e-10 | 2.6142e-10 | 1.3825e-11 | 355203.406
445227.031 | 3.7763e-09 | 4.4624e-09 | 1.2785e-10 | 5.8211e-09 | 4.6217e-09 | 2.3711e-10 | 6.302e-10 | 2.6313e-10 | 1.3793e-11 | 355215.562
445239.188 | 3.7419e-09 | 4.4176e-09 | 1.2847e-10 | 5.8137e-09 | 4.5858e-09 | 2.3752e-10 | 6.3065e-10 | 2.6186e-10 | 1.3824e-11 | 355227.719
445251.375 | 3.7726e-09 | 4.4251e-09 | 1.2914e-10 | 5.8457e-09 | 4.5711e-09 | 2.3454e-10 | 6.3453e-10 | 2.6069e-10 | 1.3828e-11 | 355239.906
445263.531 | 3.7532e-09 | 4.443e-09 | 1.2966e-10 | 5.7816e-09 | 4.5585e-09 | 2.3472e-10 | 6.368e-10 | 2.628e-10 | 1.383e-11 | 355252.062
445275.688 | 3.7415e-09 | 4.4397e-09 | 1.2939e-10 | 5.8605e-09 | 4.5691e-09 | 2.3609e-10 | 6.3644e-10 | 2.6095e-10 | 1.3732e-11 | 355264.219
445287.875 | 3.7521e-09 | 4.4216e-09 | 1.2879e-10 | 5.8536e-09 | 4.6024e-09 | 2.3728e-10 | 6.3167e-10 | 2.613e-10 | 1.3851e-11 | 355276.406
445300.031 | 3.7529e-09 | 4.4406e-09 | 1.272e-10 | 5.8577e-09 | 4.5882e-09 | 2.3816e-10 | 6.2858e-10 | 2.6155e-10 | 1.3742e-11 | 355288.562
445312.188 | 3.7495e-09 | 4.44e-09 | 1.2885e-10 | 5.9461e-09 | 4.58e-09 | 2.3638e-10 | 6.269e-10 | 2.6034e-10 | 1.393e-11 | 355300.719
445324.375 | 3.7486e-09 | 4.4214e-09 | 1.2933e-10 | 5.9057e-09 | 4.5489e-09 | 2.3627e-10 | 6.3065e-10 | 2.6304e-10 | 1.3825e-11 | 355312.906
445336.531 | 3.7458e-09 | 4.4171e-09 | 1.2743e-10 | 5.8798e-09 | 4.5858e-09 | 2.3641e-10 | 6.3837e-10 | 2.6314e-10 | 1.3602e-11 | 355325.062
445348.688 | 3.7687e-09 | 4.3618e-09 | 1.2797e-10 | 5.8769e-09 | 4.642e-09 | 2.3747e-10 | 6.3334e-10 | 2.6641e-10 | 1.3878e-11 | 355337.219
445360.875 | 3.7602e-09 | 4.4244e-09 | 1.282e-10 | 5.8587e-09 | 4.5958e-09 | 2.3782e-10 | 6.3365e-10 | 2.6036e-10 | 1.3665e-11 | 355349.406
445373.031 | 3.6787e-09 | 4.4257e-09 | 1.2933e-10 | 5.8456e-09 | 4.601e-09 | 2.3572e-10 | 6.2603e-10 | 2.6039e-10 | 1.3818e-11 | 355361.562
445385.188 | 3.6935e-09 | 4.433e-09 | 1.2773e-10 | 5.8638e-09 | 4.5249e-09 | 2.3657e-10 | 6.3093e-10 | 2.6634e-10 | 1.3768e-11 | 355373.719
445397.375 | 3.7646e-09 | 4.3905e-09 | 1.2734e-10 | 5.8289e-09 | 4.6083e-09 | 2.3685e-10 | 6.3512e-10 | 2.6344e-10 | 1.3793e-11 | 355385.906
445409.531 | 3.7661e-09 | 4.4243e-09 | 1.2871e-10 | 5.8723e-09 | 4.5168e-09 | 2.3678e-10 | 6.39e-10 | 2.6228e-10 | 1.3553e-11 | 355398.062
445421.688 | 3.788e-09 | 4.434e-09 | 1.2811e-10 | 5.8665e-09 | 4.6189e-09 | 2.3726e-10 | 6.2907e-10 | 2.626e-10 | 1.3914e-11 | 355410.219
445433.875 | 3.7475e-09 | 4.4636e-09 | 1.2733e-10 | 5.8331e-09 | 4.5717e-09 | 2.3939e-10 | 6.4044e-10 | 2.6188e-10 | 1.3808e-11 | 355422.406
445446.031 | 3.7372e-09 | 4.4392e-09 | 1.2967e-10 | 5.8953e-09 | 4.5603e-09 | 2.3754e-10 | 6.3155e-10 | 2.6255e-10 | 1.3974e-11 | 355434.562
445458.219 | 3.7034e-09 | 4.3875e-09 | 1.2903e-10 | 5.8652e-09 | 4.595e-09 | 2.3673e-10 | 6.2898e-10 | 2.6556e-10 | 1.3878e-11 | 355446.75
445470.375 | 3.7144e-09 | 4.3967e-09 | 1.2812e-10 | 5.8395e-09 | 4.5141e-09 | 2.3625e-10 | 6.391e-10 | 2.6324e-10 | 1.3831e-11 | 355458.906
445482.531 | 3.715e-09 | 4.3684e-09 | 1.2905e-10 | 5.9053e-09 | 4.5549e-09 | 2.3926e-10 | 6.3363e-10 | 2.6541e-10 | 1.3627e-11 | 355471.062
445494.719 | 3.7233e-09 | 4.3761e-09 | 1.2791e-10 | 5.8259e-09 | 4.5721e-09 | 2.3651e-10 | 6.3749e-10 | 2.6332e-10 | 1.3879e-11 | 355483.25
445506.875 | 3.7693e-09 | 4.4307e-09 | 1.2885e-10 | 5.8466e-09 | 4.5938e-09 | 2.3709e-10 | 6.3009e-10 | 2.6317e-10 | 1.3763e-11 | 355495.406
445519.031 | 3.7449e-09 | 4.4104e-09 | 1.2685e-10 | 5.8803e-09 | 4.5688e-09 | 2.3483e-10 | 6.2591e-10 | 2.6391e-10 | 1.3714e-11 | 355507.562
445531.219 | 3.7094e-09 | 4.4456e-09 | 1.29e-10 | 5.803e-09 | 4.6497e-09 | 2.3656e-10 | 6.3238e-10 | 2.6456e-10 | 1.3756e-11 | 355519.75
445543.375 | 3.6978e-09 | 4.3958e-09 | 1.3049e-10 | 5.8446e-09 | 4.5683e-09 | 2.3884e-10 | 6.3499e-10 | 2.6391e-10 | 1.3712e-11 | 355531.906
445555.531 | 3.7159e-09 | 4.4175e-09 | 1.298e-10 | 5.8736e-09 | 4.5311e-09 | 2.3612e-10 | 6.3145e-10 | 2.6361e-10 | 1.3614e-11 | 355544.062
445567.719 | 3.719e-09 | 4.4273e-09 | 1.287e-10 | 5.8572e-09 | 4.596e-09 | 2.3468e-10 | 6.4114e-10 | 2.6109e-10 | 1.3873e-11 | 355556.25
445579.875 | 3.7288e-09 | 4.3983e-09 | 1.2909e-10 | 5.8995e-09 | 4.5727e-09 | 2.3914e-10 | 6.3088e-10 | 2.6496e-10 | 1.3962e-11 | 355568.406
445592.031 | 3.7732e-09 | 4.4024e-09 | 1.2922e-10 | 5.8872e-09 | 4.6112e-09 | 2.3411e-10 | 6.3662e-10 | 2.6017e-10 | 1.3802e-11 | 355580.562
445604.219 | 3.744e-09 | 4.4431e-09 | 1.2866e-10 | 5.7855e-09 | 4.5688e-09 | 2.3625e-10 | 6.3739e-10 | 2.6259e-10 | 1.3911e-11 | 355592.75
445616.375 | 3.7493e-09 | 4.4117e-09 | 1.2997e-10 | 5.8724e-09 | 4.5772e-09 | 2.3626e-10 | 6.3569e-10 | 2.6414e-10 | 1.3645e-11 | 355604.906
445628.531 | 3.7402e-09 | 4.3552e-09 | 1.2835e-10 | 5.9152e-09 | 4.524e-09 | 2.3594e-10 | 6.2832e-10 | 2.6327e-10 | 1.365e-11 | 355617.062
445640.719 | 3.7399e-09 | 4.3993e-09 | 1.2943e-10 | 5.9305e-09 | 4.524e-09 | 2.3534e-10 | 6.3588e-10 | 2.6437e-10 | 1.3632e-11 | 355629.25
445652.875 | 3.7278e-09 | 4.449e-09 | 1.2865e-10 | 5.909e-09 | 4.603e-09 | 2.3492e-10 | 6.3543e-10 | 2.6065e-10 | 1.3899e-11 | 355641.406
445665.031 | 3.7586e-09 | 4.4619e-09 | 1.2916e-10 | 5.8583e-09 | 4.5869e-09 | 2.3626e-10 | 6.3359e-10 | 2.6363e-10 | 1.3543e-11 | 355653.562
445677.219 | 3.7544e-09 | 4.422e-09 | 1.3146e-10 | 5.8569e-09 | 4.6074e-09 | 2.3699e-10 | 6.4008e-10 | 2.6539e-10 | 1.3827e-11 | 355665.75
445689.375 | 3.7514e-09 | 4.4161e-09 | 1.2868e-10 | 5.9281e-09 | 4.5619e-09 | 2.3682e-10 | 6.3991e-10 | 2.6387e-10 | 1.3929e-11 | 355677.906
445701.531 | 3.7487e-09 | 4.4592e-09 | 1.2878e-10 | 5.9072e-09 | 4.5434e-09 | 2.375e-10 | 6.3921e-10 | 2.6545e-10 | 1.3999e-11 | 355690.062
445713.719 | 3.7186e-09 | 4.4455e-09 | 1.2973e-10 | 5.9286e-09 | 4.5981e-09 | 2.3637e-10 | 6.3983e-10 | 2.657e-10 | 1.3872e-11 | 355702.25
445725.875 | 3.7068e-09 | 4.468e-09 | 1.2903e-10 | 5.8659e-09 | 4.5568e-09 | 2.3622e-10 | 6.2988e-10 | 2.6137e-10 | 1.3847e-11 | 355714.406
445738.031 | 3.7333e-09 | 4.4179e-09 | 1.3025e-10 | 5.8616e-09 | 4.6029e-09 | 2.3864e-10 | 6.4271e-10 | 2.6581e-10 | 1.3925e-11 | 355726.562
445750.219 | 3.7363e-09 | 4.4089e-09 | 1.2782e-10 | 5.899e-09 | 4.5868e-09 | 2.3658e-10 | 6.4393e-10 | 2.6462e-10 | 1.3932e-11 | 355738.75
445762.375 | 3.7196e-09 | 4.4579e-09 | 1.3014e-10 | 5.9018e-09 | 4.559e-09 | 2.3711e-10 | 6.3605e-10 | 2.6407e-10 | 1.3727e-11 | 355750.906
445774.531 | 3.701e-09 | 4.4599e-09 | 1.2857e-10 | 5.9185e-09 | 4.6261e-09 | 2.3747e-10 | 6.416e-10 | 2.6534e-10 | 1.3889e-11 | 355763.062
445786.719 | 3.7411e-09 | 4.4287e-09 | 1.3078e-10 | 5.8752e-09 | 4.5881e-09 | 2.3956e-10 | 6.4419e-10 | 2.66e-10 | 1.402e-11 | 355775.25
445798.875 | 3.7236e-09 | 4.446e-09 | 1.2851e-10 | 5.9297e-09 | 4.5528e-09 | 2.3731e-10 | 6.4029e-10 | 2.6235e-10 | 1.3819e-11 | 355787.406
445811.063 | 3.7638e-09 | 4.4537e-09 | 1.2824e-10 | 5.8997e-09 | 4.5889e-09 | 2.3936e-10 | 6.3175e-10 | 2.64e-10 | 1.3775e-11 | 355799.594
445823.219 | 3.7603e-09 | 4.4808e-09 | 1.3001e-10 | 5.8283e-09 | 4.6483e-09 | 2.3822e-10 | 6.3954e-10 | 2.6418e-10 | 1.3857e-11 | 355811.75
445835.375 | 3.7331e-09 | 4.4105e-09 | 1.3058e-10 | 5.8387e-09 | 4.5999e-09 | 2.3781e-10 | 6.383e-10 | 2.6364e-10 | 1.3882e-11 | 355823.906
445847.563 | 3.7265e-09 | 4.4185e-09 | 1.2915e-10 | 5.9023e-09 | 4.5758e-09 | 2.3726e-10 | 6.3102e-10 | 2.664e-10 | 1.385e-11 | 355836.094
445859.719 | 3.7526e-09 | 4.4453e-09 | 1.3014e-10 | 5.8379e-09 | 4.616e-09 | 2.4023e-10 | 6.3332e-10 | 2.6476e-10 | 1.3726e-11 | 355848.25
445871.875 | 3.7909e-09 | 4.4455e-09 | 1.2811e-10 | 5.8727e-09 | 4.5903e-09 | 2.3915e-10 | 6.316e-10 | 2.6572e-10 | 1.3884e-11 | 355860.406
445884.063 | 3.7068e-09 | 4.4398e-09 | 1.2894e-10 | 5.8213e-09 | 4.6092e-09 | 2.3762e-10 | 6.3255e-10 | 2.604e-10 | 1.3718e-11 | 355872.594
445896.219 | 3.748e-09 | 4.4268e-09 | 1.2878e-10 | 5.8599e-09 | 4.5941e-09 | 2.3623e-10 | 6.3145e-10 | 2.6235e-10 | 1.3868e-11 | 355884.75
445908.375 | 3.7451e-09 | 4.4725e-09 | 1.2945e-10 | 5.8097e-09 | 4.56e-09 | 2.3857e-10 | 6.352e-10 | 2.5937e-10 | 1.4088e-11 | 355896.906
445920.563 | 3.7095e-09 | 4.409e-09 | 1.2891e-10 | 5.9078e-09 | 4.5544e-09 | 2.3715e-10 | 6.3706e-10 | 2.6245e-10 | 1.365e-11 | 355909.094
445932.719 | 3.755e-09 | 4.4579e-09 | 1.2785e-10 | 5.826e-09 | 4.5851e-09 | 2.3585e-10 | 6.2745e-10 | 2.6436e-10 | 1.3823e-11 | 355921.25
445944.875 | 3.7549e-09 | 4.3802e-09 | 1.285e-10 | 5.9193e-09 | 4.5919e-09 | 2.381e-10 | 6.2712e-10 | 2.6294e-10 | 1.378e-11 | 355933.406
445957.063 | 3.7319e-09 | 4.4235e-09 | 1.2865e-10 | 5.8326e-09 | 4.6707e-09 | 2.3861e-10 | 6.348e-10 | 2.6424e-10 | 1.382e-11 | 355945.594
445969.219 | 3.7508e-09 | 4.4444e-09 | 1.2931e-10 | 5.8497e-09 | 4.5671e-09 | 2.3821e-10 | 6.232e-10 | 2.6025e-10 | 1.3764e-11 | 355957.75
445981.375 | 3.7333e-09 | 4.4101e-09 | 1.2801e-10 | 5.8922e-09 | 4.5564e-09 | 2.387e-10 | 6.3542e-10 | 2.6606e-10 | 1.3785e-11 | 355969.906
445993.563 | 3.747e-09 | 4.4692e-09 | 1.2757e-10 | 5.8386e-09 | 4.5827e-09 | 2.4118e-10 | 6.4254e-10 | 2.6246e-10 | 1.3811e-11 | 355982.094
446005.719 | 3.7304e-09 | 4.4506e-09 | 1.3053e-10 | 5.8678e-09 | 4.6431e-09 | 2.3837e-10 | 6.3149e-10 | 2.6124e-10 | 1.3895e-11 | 355994.25
446017.875 | 3.7429e-09 | 4.4549e-09 | 1.2755e-10 | 5.8724e-09 | 4.6088e-09 | 2.3681e-10 | 6.3322e-10 | 2.6143e-10 | 1.369e-11 | 356006.406
446030.063 | 3.7942e-09 | 4.3902e-09 | 1.2897e-10 | 5.8756e-09 | 4.5934e-09 | 2.3886e-10 | 6.3488e-10 | 2.6174e-10 | 1.3825e-11 | 356018.594
446042.219 | 3.7436e-09 | 4.44e-09 | 1.2885e-10 | 5.8103e-09 | 4.5931e-09 | 2.3831e-10 | 6.3396e-10 | 2.6165e-10 | 1.3937e-11 | 356030.75
446054.375 | 3.7566e-09 | 4.4269e-09 | 1.3126e-10 | 5.8262e-09 | 4.6356e-09 | 2.3865e-10 | 6.3155e-10 | 2.6102e-10 | 1.393e-11 | 356042.906
446066.563 | 3.6965e-09 | 4.4214e-09 | 1.275e-10 | 5.8141e-09 | 4.6468e-09 | 2.395e-10 | 6.2204e-10 | 2.6267e-10 | 1.3889e-11 | 356055.094
446078.719 | 3.7258e-09 | 4.4576e-09 | 1.2951e-10 | 5.8315e-09 | 4.5916e-09 | 2.3828e-10 | 6.2821e-10 | 2.5858e-10 | 1.3799e-11 | 356067.25
446090.875 | 3.6902e-09 | 4.3952e-09 | 1.2864e-10 | 5.8813e-09 | 4.5559e-09 | 2.3661e-10 | 6.3198e-10 | 2.6365e-10 | 1.3745e-11 | 356079.406
446103.063 | 3.6839e-09 | 4.3974e-09 | 1.2953e-10 | 5.8911e-09 | 4.5766e-09 | 2.3896e-10 | 6.303e-10 | 2.6435e-10 | 1.3912e-11 | 356091.594
446115.219 | 3.7192e-09 | 4.4483e-09 | 1.2711e-10 | 5.8589e-09 | 4.5866e-09 | 2.3714e-10 | 6.3366e-10 | 2.5999e-10 | 1.366e-11 | 356103.75
446127.375 | 3.7441e-09 | 4.4438e-09 | 1.2968e-10 | 5.8932e-09 | 4.5756e-09 | 2.3842e-10 | 6.3005e-10 | 2.6439e-10 | 1.3708e-11 | 356115.906
446139.563 | 3.7509e-09 | 4.3305e-09 | 1.2862e-10 | 5.8147e-09 | 4.6002e-09 | 2.3898e-10 | 6.3349e-10 | 2.6202e-10 | 1.3866e-11 | 356128.094
446151.719 | 3.7124e-09 | 4.4441e-09 | 1.2835e-10 | 5.8799e-09 | 4.5494e-09 | 2.3908e-10 | 6.307e-10 | 2.6311e-10 | 1.3696e-11 | 356140.25
446163.875 | 3.76e-09 | 4.4031e-09 | 1.2909e-10 | 5.8971e-09 | 4.5895e-09 | 2.3799e-10 | 6.2699e-10 | 2.6251e-10 | 1.3936e-11 | 356152.406
446176.063 | 3.6776e-09 | 4.4425e-09 | 1.3061e-10 | 5.8117e-09 | 4.5958e-09 | 2.3929e-10 | 6.3359e-10 | 2.6168e-10 | 1.386e-11 | 356164.594
446188.219 | 3.7297e-09 | 4.45e-09 | 1.3006e-10 | 5.8351e-09 | 4.5818e-09 | 2.3766e-10 | 6.3068e-10 | 2.6174e-10 | 1.3791e-11 | 356176.75
446200.406 | 3.721e-09 | 4.4209e-09 | 1.2868e-10 | 5.8611e-09 | 4.5936e-09 | 2.3813e-10 | 6.3349e-10 | 2.5919e-10 | 1.3857e-11 | 356188.937
446212.563 | 3.7992e-09 | 4.4344e-09 | 1.2994e-10 | 5.7946e-09 | 4.5883e-09 | 2.3833e-10 | 6.3277e-10 | 2.62e-10 | 1.3609e-11 | 356201.094
446224.719 | 3.7042e-09 | 4.4099e-09 | 1.2827e-10 | 5.9132e-09 | 4.5916e-09 | 2.3689e-10 | 6.2954e-10 | 2.6354e-10 | 1.374e-11 | 356213.25
446236.906 | 3.6963e-09 | 4.3825e-09 | 1.2926e-10 | 5.8473e-09 | 4.6077e-09 | 2.3832e-10 | 6.3246e-10 | 2.6256e-10 | 1.3894e-11 | 356225.437
446249.063 | 3.7313e-09 | 4.4693e-09 | 1.297e-10 | 5.8058e-09 | 4.5753e-09 | 2.3766e-10 | 6.2994e-10 | 2.6293e-10 | 1.3727e-11 | 356237.594
446261.219 | 3.736e-09 | 4.4354e-09 | 1.2895e-10 | 5.8177e-09 | 4.6169e-09 | 2.4081e-10 | 6.29e-10 | 2.6209e-10 | 1.3718e-11 | 356249.75
446273.406 | 3.684e-09 | 4.4281e-09 | 1.2801e-10 | 5.8439e-09 | 4.5897e-09 | 2.3588e-10 | 6.3064e-10 | 2.6149e-10 | 1.3663e-11 | 356261.937
446285.563 | 3.7113e-09 | 4.4065e-09 | 1.2761e-10 | 5.8417e-09 | 4.5442e-09 | 2.3585e-10 | 6.3233e-10 | 2.6107e-10 | 1.3771e-11 | 356274.094
446297.719 | 3.7249e-09 | 4.4187e-09 | 1.2855e-10 | 5.8498e-09 | 4.5724e-09 | 2.3848e-10 | 6.3237e-10 | 2.6484e-10 | 1.3897e-11 | 356286.25
446309.906 | 3.737e-09 | 4.4547e-09 | 1.2916e-10 | 5.8182e-09 | 4.5978e-09 | 2.3795e-10 | 6.3514e-10 | 2.5952e-10 | 1.3683e-11 | 356298.437
446322.063 | 3.7186e-09 | 4.4429e-09 | 1.2743e-10 | 5.8148e-09 | 4.6118e-09 | 2.3946e-10 | 6.2805e-10 | 2.617e-10 | 1.3859e-11 | 356310.594
446334.219 | 3.7425e-09 | 4.4311e-09 | 1.2779e-10 | 5.7795e-09 | 4.5429e-09 | 2.3772e-10 | 6.2596e-10 | 2.6559e-10 | 1.3779e-11 | 356322.75
446346.406 | 3.7527e-09 | 4.4201e-09 | 1.2761e-10 | 5.8483e-09 | 4.587e-09 | 2.37e-10 | 6.3392e-10 | 2.651e-10 | 1.3842e-11 | 356334.937
446358.563 | 3.7151e-09 | 4.4148e-09 | 1.2864e-10 | 5.8409e-09 | 4.5611e-09 | 2.3981e-10 | 6.296e-10 | 2.6427e-10 | 1.3893e-11 | 356347.094
446370.719 | 3.7546e-09 | 4.3973e-09 | 1.2925e-10 | 5.8287e-09 | 4.5822e-09 | 2.4018e-10 | 6.274e-10 | 2.6279e-10 | 1.3729e-11 | 356359.25
446382.906 | 3.7373e-09 | 4.4008e-09 | 1.2915e-10 | 5.8459e-09 | 4.6128e-09 | 2.3609e-10 | 6.3181e-10 | 2.6329e-10 | 1.3633e-11 | 356371.437
446395.063 | 3.719e-09 | 4.4273e-09 | 1.2793e-10 | 5.8339e-09 | 4.5875e-09 | 2.3849e-10 | 6.3542e-10 | 2.6411e-10 | 1.3712e-11 | 356383.594
446407.219 | 3.7571e-09 | 4.4299e-09 | 1.2883e-10 | 5.8166e-09 | 4.6179e-09 | 2.363e-10 | 6.31e-10 | 2.6183e-10 | 1.3746e-11 | 356395.75
446419.406 | 3.7575e-09 | 4.4898e-09 | 1.3031e-10 | 5.882e-09 | 4.6089e-09 | 2.3729e-10 | 6.2747e-10 | 2.6312e-10 | 1.3824e-11 | 356407.937
446431.563 | 3.7197e-09 | 4.4212e-09 | 1.2907e-10 | 5.9139e-09 | 4.5786e-09 | 2.4081e-10 | 6.3839e-10 | 2.5895e-10 | 1.3852e-11 | 356420.094
446443.719 | 3.7574e-09 | 4.4332e-09 | 1.2827e-10 | 5.8664e-09 | 4.5981e-09 | 2.3861e-10 | 6.3811e-10 | 2.6129e-10 | 1.3901e-11 | 356432.25
446455.906 | 3.7413e-09 | 4.4181e-09 | 1.2816e-10 | 5.8504e-09 | 4.5815e-09 | 2.3901e-10 | 6.3456e-10 | 2.6222e-10 | 1.3868e-11 | 356444.437
446468.063 | 3.7711e-09 | 4.4054e-09 | 1.2925e-10 | 5.8654e-09 | 4.5789e-09 | 2.3901e-10 | 6.3006e-10 | 2.6075e-10 | 1.4179e-11 | 356456.594
446480.219 | 3.7439e-09 | 4.4081e-09 | 1.2832e-10 | 5.8268e-09 | 4.6079e-09 | 2.3909e-10 | 6.2721e-10 | 2.6101e-10 | 1.3818e-11 | 356468.75
446492.406 | 3.7338e-09 | 4.4675e-09 | 1.2915e-10 | 5.8327e-09 | 4.5865e-09 | 2.384e-10 | 6.2765e-10 | 2.6117e-10 | 1.3827e-11 | 356480.937
446504.563 | 3.8058e-09 | 4.4485e-09 | 1.2982e-10 | 5.9181e-09 | 4.575e-09 | 2.3826e-10 | 6.2625e-10 | 2.6004e-10 | 1.3883e-11 | 356493.094
446516.719 | 3.7598e-09 | 4.4013e-09 | 1.2751e-10 | 5.8213e-09 | 4.5843e-09 | 2.3975e-10 | 6.242e-10 | 2.6238e-10 | 1.3697e-11 | 356505.25
446528.906 | 3.6981e-09 | 4.4275e-09 | 1.2776e-10 | 5.8125e-09 | 4.6118e-09 | 2.3722e-10 | 6.2788e-10 | 2.6133e-10 | 1.3831e-11 | 356517.437
446541.063 | 3.7078e-09 | 4.4213e-09 | 1.293e-10 | 5.867e-09 | 4.5868e-09 | 2.3898e-10 | 6.2969e-10 | 2.6336e-10 | 1.3752e-11 | 356529.594
446553.219 | 3.7197e-09 | 4.4301e-09 | 1.2727e-10 | 5.822e-09 | 4.5994e-09 | 2.4065e-10 | 6.3031e-10 | 2.6034e-10 | 1.4e-11 | 356541.75
446565.406 | 3.7742e-09 | 4.4515e-09 | 1.2767e-10 | 5.8183e-09 | 4.629e-09 | 2.3981e-10 | 6.2267e-10 | 2.6237e-10 | 1.3782e-11 | 356553.937
446577.563 | 3.7208e-09 | 4.4081e-09 | 1.2811e-10 | 5.8813e-09 | 4.6269e-09 | 2.4291e-10 | 6.3138e-10 | 2.6021e-10 | 1.3729e-11 | 356566.094
446589.75 | 3.7473e-09 | 4.4568e-09 | 1.2822e-10 | 5.8731e-09 | 4.562e-09 | 2.3761e-10 | 6.315e-10 | 2.619e-10 | 1.3845e-11 | 356578.281
446601.906 | 3.7036e-09 | 4.4501e-09 | 1.2864e-10 | 5.768e-09 | 4.6213e-09 | 2.3786e-10 | 6.3811e-10 | 2.6161e-10 | 1.3541e-11 | 356590.437
446614.063 | 3.7383e-09 | 4.384e-09 | 1.2753e-10 | 5.8591e-09 | 4.6522e-09 | 2.3552e-10 | 6.2966e-10 | 2.6334e-10 | 1.381e-11 | 356602.594
446626.25 | 3.7309e-09 | 4.4213e-09 | 1.2814e-10 | 5.8336e-09 | 4.5634e-09 | 2.4014e-10 | 6.2891e-10 | 2.6041e-10 | 1.3704e-11 | 356614.781
446638.406 | 3.7724e-09 | 4.4372e-09 | 1.2879e-10 | 5.8316e-09 | 4.5422e-09 | 2.3884e-10 | 6.3267e-10 | 2.5963e-10 | 1.3856e-11 | 356626.937
446650.563 | 3.718e-09 | 4.3817e-09 | 1.2819e-10 | 5.8146e-09 | 4.5843e-09 | 2.3794e-10 | 6.3564e-10 | 2.6222e-10 | 1.3621e-11 | 356639.094
446662.75 | 3.7612e-09 | 4.432e-09 | 1.2749e-10 | 5.8155e-09 | 4.5507e-09 | 2.3749e-10 | 6.2906e-10 | 2.6219e-10 | 1.3826e-11 | 356651.281
446674.906 | 3.7218e-09 | 4.4337e-09 | 1.2908e-10 | 5.7638e-09 | 4.6004e-09 | 2.3695e-10 | 6.3604e-10 | 2.6033e-10 | 1.3787e-11 | 356663.437
446687.063 | 3.7405e-09 | 4.4329e-09 | 1.2715e-10 | 5.9032e-09 | 4.5901e-09 | 2.3988e-10 | 6.31e-10 | 2.6092e-10 | 1.373e-11 | 356675.594
446699.25 | 3.7315e-09 | 4.3808e-09 | 1.2826e-10 | 5.8707e-09 | 4.6041e-09 | 2.3907e-10 | 6.3111e-10 | 2.6237e-10 | 1.3659e-11 | 356687.781
446711.406 | 3.6855e-09 | 4.4493e-09 | 1.2802e-10 | 5.8698e-09 | 4.5801e-09 | 2.3664e-10 | 6.3022e-10 | 2.6129e-10 | 1.3912e-11 | 356699.937
446723.563 | 3.7256e-09 | 4.428e-09 | 1.2889e-10 | 5.8083e-09 | 4.5521e-09 | 2.3889e-10 | 6.334e-10 | 2.6326e-10 | 1.3823e-11 | 356712.094
446735.75 | 3.7359e-09 | 4.4357e-09 | 1.2799e-10 | 5.8346e-09 | 4.5895e-09 | 2.3915e-10 | 6.2808e-10 | 2.637e-10 | 1.3607e-11 | 356724.281
446747.906 | 3.7018e-09 | 4.4298e-09 | 1.2821e-10 | 5.8428e-09 | 4.5709e-09 | 2.376e-10 | 6.3559e-10 | 2.5968e-10 | 1.3781e-11 | 356736.437
446760.063 | 3.77e-09 | 4.437e-09 | 1.3029e-10 | 5.9205e-09 | 4.5687e-09 | 2.3985e-10 | 6.2585e-10 | 2.6011e-10 | 1.3927e-11 | 356748.594
446772.25 | 3.7473e-09 | 4.4515e-09 | 1.2707e-10 | 5.8265e-09 | 4.5668e-09 | 2.3632e-10 | 6.2866e-10 | 2.6012e-10 | 1.3916e-11 | 356760.781
446784.406 | 3.7494e-09 | 4.4191e-09 | 1.2785e-10 | 5.8739e-09 | 4.603e-09 | 2.3939e-10 | 6.2826e-10 | 2.6205e-10 | 1.3992e-11 | 356772.937
446796.563 | 3.721e-09 | 4.4578e-09 | 1.2834e-10 | 5.8088e-09 | 4.57e-09 | 2.3627e-10 | 6.2017e-10 | 2.6114e-10 | 1.3801e-11 | 356785.094
446808.75 | 3.7282e-09 | 4.4211e-09 | 1.2891e-10 | 5.8356e-09 | 4.5623e-09 | 2.3983e-10 | 6.322e-10 | 2.612e-10 | 1.3767e-11 | 356797.281
446820.906 | 3.7129e-09 | 4.4094e-09 | 1.2663e-10 | 5.8395e-09 | 4.5613e-09 | 2.4091e-10 | 6.3316e-10 | 2.619e-10 | 1.3763e-11 | 356809.437
446833.063 | 3.7427e-09 | 4.4236e-09 | 1.2698e-10 | 5.7933e-09 | 4.5953e-09 | 2.3798e-10 | 6.2505e-10 | 2.6163e-10 | 1.3719e-11 | 356821.594
446845.25 | 3.7711e-09 | 4.4417e-09 | 1.2983e-10 | 5.8829e-09 | 4.6134e-09 | 2.3927e-10 | 6.3493e-10 | 2.6152e-10 | 1.3814e-11 | 356833.781
446857.406 | 3.7543e-09 | 4.3747e-09 | 1.2816e-10 | 5.8103e-09 | 4.5649e-09 | 2.3697e-10 | 6.2598e-10 | 2.6263e-10 | 1.3604e-11 | 356845.937
446869.563 | 3.7241e-09 | 4.3683e-09 | 1.2742e-10 | 5.7349e-09 | 4.5102e-09 | 2.3867e-10 | 6.2546e-10 | 2.5892e-10 | 1.3572e-11 | 356858.094
446881.75 | 3.7408e-09 | 4.4216e-09 | 1.2716e-10 | 5.8408e-09 | 4.5872e-09 | 2.3846e-10 | 6.2546e-10 | 2.6199e-10 | 1.379e-11 | 356870.281
446893.906 | 3.6908e-09 | 4.4457e-09 | 1.2825e-10 | 5.8403e-09 | 4.559e-09 | 2.383e-10 | 6.2361e-10 | 2.5976e-10 | 1.3791e-11 | 356882.437
446906.063 | 3.7054e-09 | 4.4291e-09 | 1.2639e-10 | 5.8601e-09 | 4.5989e-09 | 2.3724e-10 | 6.2282e-10 | 2.6373e-10 | 1.3663e-11 | 356894.594
446918.25 | 3.7233e-09 | 4.4119e-09 | 1.276e-10 | 5.7627e-09 | 4.5623e-09 | 2.3659e-10 | 6.3233e-10 | 2.604e-10 | 1.3678e-11 | 356906.781
446930.406 | 3.7045e-09 | 4.456e-09 | 1.28e-10 | 5.7831e-09 | 4.5367e-09 | 2.3651e-10 | 6.23e-10 | 2.5999e-10 | 1.3812e-11 | 356918.937
446942.563 | 3.7383e-09 | 4.4294e-09 | 1.2751e-10 | 5.8363e-09 | 4.5744e-09 | 2.3667e-10 | 6.305e-10 | 2.614e-10 | 1.3868e-11 | 356931.094
446954.75 | 3.7135e-09 | 4.3915e-09 | 1.2758e-10 | 5.8258e-09 | 4.5616e-09 | 2.3855e-10 | 6.2847e-10 | 2.6164e-10 | 1.3558e-11 | 356943.281
446966.906 | 3.7189e-09 | 4.3828e-09 | 1.2978e-10 | 5.8432e-09 | 4.5409e-09 | 2.3781e-10 | 6.2814e-10 | 2.6129e-10 | 1.351e-11 | 356955.437
446979.094 | 3.6792e-09 | 4.4049e-09 | 1.2877e-10 | 5.8029e-09 | 4.5723e-09 | 2.3712e-10 | 6.2875e-10 | 2.6183e-10 | 1.3828e-11 | 356967.625
446991.25 | 3.6832e-09 | 4.4287e-09 | 1.275e-10 | 5.8547e-09 | 4.5686e-09 | 2.3908e-10 | 6.2393e-10 | 2.5971e-10 | 1.3918e-11 | 356979.781
447003.406 | 3.7586e-09 | 4.4428e-09 | 1.276e-10 | 5.8259e-09 | 4.5656e-09 | 2.3853e-10 | 6.3748e-10 | 2.6115e-10 | 1.3904e-11 | 356991.937
447015.594 | 3.6987e-09 | 4.4104e-09 | 1.2913e-10 | 5.8345e-09 | 4.5462e-09 | 2.3652e-10 | 6.2949e-10 | 2.631e-10 | 1.3663e-11 | 357004.125
447027.75 | 3.7253e-09 | 4.4664e-09 | 1.2843e-10 | 5.8468e-09 | 4.5834e-09 | 2.3895e-10 | 6.2794e-10 | 2.5935e-10 | 1.3646e-11 | 357016.281
447039.906 | 3.6903e-09 | 4.4075e-09 | 1.2616e-10 | 5.7969e-09 | 4.5671e-09 | 2.3623e-10 | 6.2405e-10 | 2.6057e-10 | 1.3874e-11 | 357028.437
447052.094 | 3.764e-09 | 4.3826e-09 | 1.2808e-10 | 5.8586e-09 | 4.55e-09 | 2.3637e-10 | 6.3424e-10 | 2.607e-10 | 1.3845e-11 | 357040.625
447064.25 | 3.7142e-09 | 4.4301e-09 | 1.2798e-10 | 5.8509e-09 | 4.6086e-09 | 2.3781e-10 | 6.289e-10 | 2.6074e-10 | 1.3957e-11 | 357052.781
447076.406 | 3.7262e-09 | 4.3808e-09 | 1.2883e-10 | 5.8105e-09 | 4.5781e-09 | 2.3666e-10 | 6.3098e-10 | 2.627e-10 | 1.3563e-11 | 357064.937
447088.594 | 3.7069e-09 | 4.4088e-09 | 1.2801e-10 | 5.8574e-09 | 4.6053e-09 | 2.378e-10 | 6.3081e-10 | 2.6083e-10 | 1.3737e-11 | 357077.125
447100.75 | 3.746e-09 | 4.4013e-09 | 1.2804e-10 | 5.8504e-09 | 4.556e-09 | 2.3749e-10 | 6.2988e-10 | 2.6281e-10 | 1.385e-11 | 357089.281
447112.906 | 3.7368e-09 | 4.4135e-09 | 1.2798e-10 | 5.8018e-09 | 4.5676e-09 | 2.3632e-10 | 6.2482e-10 | 2.6171e-10 | 1.3953e-11 | 357101.437
447125.094 | 3.743e-09 | 4.3997e-09 | 1.2856e-10 | 5.8529e-09 | 4.5591e-09 | 2.3689e-10 | 6.3117e-10 | 2.6304e-10 | 1.3637e-11 | 357113.625
447137.25 | 3.6783e-09 | 4.4359e-09 | 1.2749e-10 | 5.8947e-09 | 4.5642e-09 | 2.3773e-10 | 6.3008e-10 | 2.6058e-10 | 1.3723e-11 | 357125.781
447149.406 | 3.7007e-09 | 4.3716e-09 | 1.2614e-10 | 5.7272e-09 | 4.5945e-09 | 2.3791e-10 | 6.3022e-10 | 2.6128e-10 | 1.3922e-11 | 357137.937
447161.594 | 3.702e-09 | 4.4063e-09 | 1.283e-10 | 5.8036e-09 | 4.5908e-09 | 2.3686e-10 | 6.256e-10 | 2.6289e-10 | 1.386e-11 | 357150.125
447173.75 | 3.7199e-09 | 4.3869e-09 | 1.2918e-10 | 5.8355e-09 | 4.5873e-09 | 2.3642e-10 | 6.3526e-10 | 2.6375e-10 | 1.3714e-11 | 357162.281
447185.906 | 3.7246e-09 | 4.4311e-09 | 1.2914e-10 | 5.8352e-09 | 4.6563e-09 | 2.3692e-10 | 6.2894e-10 | 2.6231e-10 | 1.3877e-11 | 357174.437
447198.094 | 3.7252e-09 | 4.4203e-09 | 1.2974e-10 | 5.823e-09 | 4.585e-09 | 2.3719e-10 | 6.3779e-10 | 2.6284e-10 | 1.3968e-11 | 357186.625
447210.25 | 3.7073e-09 | 4.3638e-09 | 1.2829e-10 | 5.7627e-09 | 4.6056e-09 | 2.3779e-10 | 6.353e-10 | 2.635e-10 | 1.3727e-11 | 357198.781
447222.406 | 3.6883e-09 | 4.4249e-09 | 1.279e-10 | 5.8289e-09 | 4.5427e-09 | 2.3651e-10 | 6.2889e-10 | 2.6082e-10 | 1.3735e-11 | 357210.937
447234.594 | 3.7432e-09 | 4.3983e-09 | 1.2814e-10 | 5.8503e-09 | 4.5746e-09 | 2.385e-10 | 6.3512e-10 | 2.5902e-10 | 1.3887e-11 | 357223.125
447246.75 | 3.7431e-09 | 4.3925e-09 | 1.2827e-10 | 5.8141e-09 | 4.5276e-09 | 2.3804e-10 | 6.2858e-10 | 2.6207e-10 | 1.362e-11 | 357235.281
447258.906 | 3.7424e-09 | 4.3705e-09 | 1.2939e-10 | 5.8601e-09 | 4.5742e-09 | 2.3727e-10 | 6.2172e-10 | 2.608e-10 | 1.3744e-11 | 357247.437
447271.094 | 3.7225e-09 | 4.3876e-09 | 1.2727e-10 | 5.8546e-09 | 4.5913e-09 | 2.374e-10 | 6.3408e-10 | 2.6372e-10 | 1.3873e-11 | 357259.625
447283.25 | 3.7006e-09 | 4.4071e-09 | 1.2658e-10 | 5.8442e-09 | 4.5684e-09 | 2.3613e-10 | 6.2654e-10 | 2.6217e-10 | 1.3889e-11 | 357271.781
447295.406 | 3.7114e-09 | 4.404e-09 | 1.271e-10 | 5.8059e-09 | 4.5975e-09 | 2.3917e-10 | 6.2676e-10 | 2.6234e-10 | 1.381e-11 | 357283.937
447307.594 | 3.6743e-09 | 4.3625e-09 | 1.2648e-10 | 5.819e-09 | 4.5037e-09 | 2.3697e-10 | 6.2503e-10 | 2.6386e-10 | 1.3629e-11 | 357296.125
447319.75 | 3.702e-09 | 4.3605e-09 | 1.2808e-10 | 5.8001e-09 | 4.5892e-09 | 2.3556e-10 | 6.2963e-10 | 2.6204e-10 | 1.3775e-11 | 357308.281
447331.938 | 3.744e-09 | 4.4261e-09 | 1.2764e-10 | 5.8689e-09 | 4.5301e-09 | 2.3671e-10 | 6.2413e-10 | 2.6042e-10 | 1.3706e-11 | 357320.469
447344.094 | 3.6871e-09 | 4.4622e-09 | 1.293e-10 | 5.8312e-09 | 4.5693e-09 | 2.3865e-10 | 6.3347e-10 | 2.6253e-10 | 1.3928e-11 | 357332.625
447356.25 | 3.7062e-09 | 4.4083e-09 | 1.2662e-10 | 5.7658e-09 | 4.5722e-09 | 2.3633e-10 | 6.2913e-10 | 2.6119e-10 | 1.3749e-11 | 357344.781
447368.438 | 3.743e-09 | 4.3907e-09 | 1.2708e-10 | 5.8654e-09 | 4.5799e-09 | 2.3734e-10 | 6.2794e-10 | 2.587e-10 | 1.3861e-11 | 357356.969
447380.594 | 3.73e-09 | 4.415e-09 | 1.2752e-10 | 5.771e-09 | 4.5802e-09 | 2.3641e-10 | 6.3049e-10 | 2.6081e-10 | 1.3631e-11 | 357369.125
447392.75 | 3.7287e-09 | 4.374e-09 | 1.2696e-10 | 5.8171e-09 | 4.5466e-09 | 2.3506e-10 | 6.252e-10 | 2.6177e-10 | 1.3613e-11 | 357381.281
447404.938 | 3.7395e-09 | 4.423e-09 | 1.2703e-10 | 5.7725e-09 | 4.5521e-09 | 2.3427e-10 | 6.3187e-10 | 2.618e-10 | 1.3559e-11 | 357393.469
447417.094 | 3.7367e-09 | 4.3547e-09 | 1.2761e-10 | 5.8383e-09 | 4.5735e-09 | 2.3786e-10 | 6.2627e-10 | 2.6184e-10 | 1.3663e-11 | 357405.625
447429.25 | 3.7239e-09 | 4.3945e-09 | 1.278e-10 | 5.8372e-09 | 4.5758e-09 | 2.3673e-10 | 6.2946e-10 | 2.6053e-10 | 1.3785e-11 | 357417.781
447441.438 | 3.7543e-09 | 4.4222e-09 | 1.2787e-10 | 5.8295e-09 | 4.5585e-09 | 2.3564e-10 | 6.3094e-10 | 2.6356e-10 | 1.366e-11 | 357429.969
447453.594 | 3.7051e-09 | 4.3981e-09 | 1.2821e-10 | 5.8253e-09 | 4.5175e-09 | 2.3732e-10 | 6.3113e-10 | 2.605e-10 | 1.3787e-11 | 357442.125
447465.75 | 3.7509e-09 | 4.3853e-09 | 1.2709e-10 | 5.8323e-09 | 4.548e-09 | 2.3753e-10 | 6.2877e-10 | 2.598e-10 | 1.3808e-11 | 357454.281
447477.938 | 3.6747e-09 | 4.4087e-09 | 1.2775e-10 | 5.8556e-09 | 4.5852e-09 | 2.3816e-10 | 6.3218e-10 | 2.6259e-10 | 1.3668e-11 | 357466.469
447490.094 | 3.7431e-09 | 4.4401e-09 | 1.2844e-10 | 5.8286e-09 | 4.4984e-09 | 2.361e-10 | 6.2407e-10 | 2.5793e-10 | 1.3881e-11 | 357478.625
447502.25 | 3.7358e-09 | 4.4006e-09 | 1.2786e-10 | 5.7401e-09 | 4.5838e-09 | 2.3626e-10 | 6.2279e-10 | 2.5741e-10 | 1.3697e-11 | 357490.781
447514.438 | 3.7196e-09 | 4.4312e-09 | 1.2821e-10 | 5.8092e-09 | 4.5882e-09 | 2.3825e-10 | 6.2563e-10 | 2.6451e-10 | 1.369e-11 | 357502.969
447526.594 | 3.7216e-09 | 4.4022e-09 | 1.2756e-10 | 5.8006e-09 | 4.5504e-09 | 2.3626e-10 | 6.2855e-10 | 2.6016e-10 | 1.3594e-11 | 357515.125
447538.75 | 3.718e-09 | 4.3932e-09 | 1.2655e-10 | 5.8571e-09 | 4.5447e-09 | 2.3585e-10 | 6.2748e-10 | 2.6065e-10 | 1.3836e-11 | 357527.281
447550.938 | 3.7242e-09 | 4.383e-09 | 1.2872e-10 | 5.8366e-09 | 4.5374e-09 | 2.3698e-10 | 6.2363e-10 | 2.6112e-10 | 1.3875e-11 | 357539.469
447563.094 | 3.7421e-09 | 4.4133e-09 | 1.2724e-10 | 5.8044e-09 | 4.5223e-09 | 2.3603e-10 | 6.3126e-10 | 2.5929e-10 | 1.3703e-11 | 357551.625
447575.25 | 3.7278e-09 | 4.4085e-09 | 1.2918e-10 | 5.8345e-09 | 4.564e-09 | 2.3931e-10 | 6.4048e-10 | 2.637e-10 | 1.4098e-11 | 357563.781
447587.438 | 3.7309e-09 | 4.4542e-09 | 1.2868e-10 | 5.8104e-09 | 4.593e-09 | 2.3966e-10 | 6.3395e-10 | 2.6107e-10 | 1.3889e-11 | 357575.969
447599.594 | 3.6911e-09 | 4.4261e-09 | 1.2939e-10 | 5.7934e-09 | 4.5433e-09 | 2.3649e-10 | 6.3429e-10 | 2.6224e-10 | 1.3935e-11 | 357588.125
447611.75 | 3.7317e-09 | 4.4239e-09 | 1.2896e-10 | 5.7524e-09 | 4.5916e-09 | 2.3806e-10 | 6.2955e-10 | 2.5897e-10 | 1.3758e-11 | 357600.281
447623.938 | 3.7384e-09 | 4.4293e-09 | 1.275e-10 | 5.8654e-09 | 4.5861e-09 | 2.3638e-10 | 6.3166e-10 | 2.6027e-10 | 1.3795e-11 | 357612.469
447636.094 | 3.7263e-09 | 4.4362e-09 | 1.2909e-10 | 5.828e-09 | 4.6157e-09 | 2.3873e-10 | 6.2854e-10 | 2.6436e-10 | 1.3772e-11 | 357624.625
447648.25 | 3.7515e-09 | 4.419e-09 | 1.2878e-10 | 5.8304e-09 | 4.5517e-09 | 2.3901e-10 | 6.2179e-10 | 2.6155e-10 | 1.3903e-11 | 357636.781
447660.438 | 3.7601e-09 | 4.4255e-09 | 1.2876e-10 | 5.8401e-09 | 4.6075e-09 | 2.3612e-10 | 6.3008e-10 | 2.6417e-10 | 1.3965e-11 | 357648.969
447672.594 | 3.696e-09 | 4.3997e-09 | 1.2778e-10 | 5.815e-09 | 4.6216e-09 | 2.408e-10 | 6.3217e-10 | 2.6191e-10 | 1.4042e-11 | 357661.125
447684.75 | 3.7497e-09 | 4.4325e-09 | 1.2861e-10 | 5.7957e-09 | 4.571e-09 | 2.3803e-10 | 6.3116e-10 | 2.6347e-10 | 1.3803e-11 | 357673.281
447696.938 | 3.6873e-09 | 4.411e-09 | 1.2841e-10 | 5.9212e-09 | 4.5977e-09 | 2.3634e-10 | 6.3088e-10 | 2.6165e-10 | 1.3826e-11 | 357685.469
447709.094 | 3.7143e-09 | 4.413e-09 | 1.2772e-10 | 5.7978e-09 | 4.5639e-09 | 2.388e-10 | 6.2975e-10 | 2.6229e-10 | 1.3819e-11 | 357697.625
447721.281 | 3.7533e-09 | 4.4293e-09 | 1.2921e-10 | 5.9456e-09 | 4.5959e-09 | 2.3793e-10 | 6.3068e-10 | 2.6533e-10 | 1.3789e-11 | 357709.812
447733.438 | 3.7673e-09 | 4.3856e-09 | 1.2861e-10 | 5.8597e-09 | 4.5304e-09 | 2.4172e-10 | 6.3654e-10 | 2.6607e-10 | 1.3897e-11 | 357721.969
447745.594 | 3.7254e-09 | 4.427e-09 | 1.2817e-10 | 5.7859e-09 | 4.6018e-09 | 2.3732e-10 | 6.395e-10 | 2.6011e-10 | 1.3896e-11 | 357734.125
447757.781 | 3.7452e-09 | 4.3946e-09 | 1.284e-10 | 5.9276e-09 | 4.6177e-09 | 2.3622e-10 | 6.3468e-10 | 2.6445e-10 | 1.3793e-11 | 357746.312
447769.938 | 3.745e-09 | 4.4545e-09 | 1.2771e-10 | 5.8785e-09 | 4.6548e-09 | 2.3747e-10 | 6.364e-10 | 2.6445e-10 | 1.3943e-11 | 357758.469
447782.094 | 3.7565e-09 | 4.4079e-09 | 1.2881e-10 | 5.883e-09 | 4.5967e-09 | 2.3939e-10 | 6.3646e-10 | 2.6471e-10 | 1.3794e-11 | 357770.625
447794.281 | 3.7411e-09 | 4.4828e-09 | 1.2823e-10 | 5.8729e-09 | 4.6293e-09 | 2.3925e-10 | 6.3332e-10 | 2.6303e-10 | 1.3955e-11 | 357782.812
447806.438 | 3.7274e-09 | 4.4125e-09 | 1.3026e-10 | 5.8756e-09 | 4.5713e-09 | 2.3643e-10 | 6.3782e-10 | 2.6355e-10 | 1.372e-11 | 357794.969
447818.594 | 3.7502e-09 | 4.4046e-09 | 1.2765e-10 | 5.856e-09 | 4.5319e-09 | 2.3958e-10 | 6.3502e-10 | 2.6543e-10 | 1.3641e-11 | 357807.125
447830.781 | 3.7538e-09 | 4.4394e-09 | 1.2751e-10 | 5.8655e-09 | 4.57e-09 | 2.3756e-10 | 6.4365e-10 | 2.6419e-10 | 1.3819e-11 | 357819.312
447842.938 | 3.7657e-09 | 4.4003e-09 | 1.284e-10 | 5.9095e-09 | 4.5976e-09 | 2.3955e-10 | 6.2965e-10 | 2.6264e-10 | 1.3958e-11 | 357831.469
447855.094 | 3.7722e-09 | 4.4092e-09 | 1.2903e-10 | 5.8762e-09 | 4.6105e-09 | 2.3855e-10 | 6.4031e-10 | 2.654e-10 | 1.4013e-11 | 357843.625
447867.281 | 3.7833e-09 | 4.4392e-09 | 1.2899e-10 | 5.8641e-09 | 4.606e-09 | 2.3603e-10 | 6.2957e-10 | 2.6459e-10 | 1.3753e-11 | 357855.812
447879.438 | 3.7511e-09 | 4.4816e-09 | 1.2786e-10 | 5.9396e-09 | 4.6143e-09 | 2.4005e-10 | 6.3258e-10 | 2.648e-10 | 1.3964e-11 | 357867.969
447891.594 | 3.782e-09 | 4.4183e-09 | 1.292e-10 | 5.8357e-09 | 4.6032e-09 | 2.3896e-10 | 6.4327e-10 | 2.6171e-10 | 1.374e-11 | 357880.125
447903.781 | 3.7377e-09 | 4.4178e-09 | 1.2924e-10 | 5.9196e-09 | 4.5689e-09 | 2.4112e-10 | 6.3459e-10 | 2.6412e-10 | 1.3787e-11 | 357892.312
447915.938 | 3.7334e-09 | 4.444e-09 | 1.2882e-10 | 5.8996e-09 | 4.5693e-09 | 2.3813e-10 | 6.3408e-10 | 2.63e-10 | 1.4064e-11 | 357904.469
447928.094 | 3.7488e-09 | 4.441e-09 | 1.2941e-10 | 5.8908e-09 | 4.6216e-09 | 2.3823e-10 | 6.3863e-10 | 2.6429e-10 | 1.3948e-11 | 357916.625
447940.281 | 3.7426e-09 | 4.3932e-09 | 1.2992e-10 | 5.841e-09 | 4.5936e-09 | 2.384e-10 | 6.3774e-10 | 2.6386e-10 | 1.4018e-11 | 357928.812
447952.438 | 3.7435e-09 | 4.4005e-09 | 1.2875e-10 | 5.906e-09 | 4.567e-09 | 2.3626e-10 | 6.3142e-10 | 2.6417e-10 | 1.3694e-11 | 357940.969
447964.594 | 3.783e-09 | 4.4095e-09 | 1.2816e-10 | 5.8494e-09 | 4.6439e-09 | 2.3877e-10 | 6.3447e-10 | 2.6235e-10 | 1.3675e-11 | 357953.125
447976.781 | 3.7751e-09 | 4.4283e-09 | 1.2853e-10 | 5.8717e-09 | 4.5662e-09 | 2.3553e-10 | 6.3964e-10 | 2.662e-10 | 1.3754e-11 | 357965.312
447988.938 | 3.7509e-09 | 4.4247e-09 | 1.2882e-10 | 5.9145e-09 | 4.5888e-09 | 2.3725e-10 | 6.3698e-10 | 2.6047e-10 | 1.391e-11 | 357977.469
448001.094 | 3.728e-09 | 4.3977e-09 | 1.2847e-10 | 5.8877e-09 | 4.644e-09 | 2.3727e-10 | 6.3753e-10 | 2.6306e-10 | 1.3875e-11 | 357989.625
448013.281 | 3.7744e-09 | 4.4643e-09 | 1.2708e-10 | 5.8806e-09 | 4.5857e-09 | 2.3529e-10 | 6.2321e-10 | 2.624e-10 | 1.3949e-11 | 358001.812
448025.438 | 3.7246e-09 | 4.4723e-09 | 1.2871e-10 | 5.8561e-09 | 4.5906e-09 | 2.3715e-10 | 6.3321e-10 | 2.602e-10 | 1.3974e-11 | 358013.969
448037.594 | 3.7046e-09 | 4.4455e-09 | 1.276e-10 | 5.8054e-09 | 4.5919e-09 | 2.3755e-10 | 6.3682e-10 | 2.637e-10 | 1.3941e-11 | 358026.125
448049.781 | 3.8219e-09 | 4.4043e-09 | 1.2746e-10 | 5.8864e-09 | 4.5859e-09 | 2.4059e-10 | 6.3826e-10 | 2.5987e-10 | 1.4016e-11 | 358038.312
448061.938 | 3.716e-09 | 4.4139e-09 | 1.2708e-10 | 5.8714e-09 | 4.5907e-09 | 2.3607e-10 | 6.3605e-10 | 2.6471e-10 | 1.4096e-11 | 358050.469
448074.094 | 3.7573e-09 | 4.4637e-09 | 1.2772e-10 | 5.8436e-09 | 4.5419e-09 | 2.3762e-10 | 6.3242e-10 | 2.6237e-10 | 1.3807e-11 | 358062.625
448086.281 | 3.7573e-09 | 4.3815e-09 | 1.2623e-10 | 5.8611e-09 | 4.5418e-09 | 2.3617e-10 | 6.3169e-10 | 2.61e-10 | 1.3786e-11 | 358074.812
448098.438 | 3.7649e-09 | 4.4503e-09 | 1.2766e-10 | 5.8811e-09 | 4.5601e-09 | 2.3748e-10 | 6.2964e-10 | 2.5963e-10 | 1.3528e-11 | 358086.969
448110.625 | 3.7395e-09 | 4.4069e-09 | 1.2769e-10 | 5.8612e-09 | 4.5905e-09 | 2.3709e-10 | 6.3429e-10 | 2.6302e-10 | 1.3774e-11 | 358099.156
448122.781 | 3.7375e-09 | 4.4066e-09 | 1.2794e-10 | 5.8829e-09 | 4.5537e-09 | 2.3583e-10 | 6.3068e-10 | 2.612e-10 | 1.3606e-11 | 358111.312
448134.938 | 3.7636e-09 | 4.368e-09 | 1.2809e-10 | 5.8793e-09 | 4.5668e-09 | 2.3752e-10 | 6.3238e-10 | 2.6348e-10 | 1.3785e-11 | 358123.469
448147.125 | 3.7553e-09 | 4.4088e-09 | 1.2818e-10 | 5.7997e-09 | 4.5581e-09 | 2.3667e-10 | 6.3316e-10 | 2.6371e-10 | 1.3707e-11 | 358135.656
448159.281 | 3.6986e-09 | 4.4341e-09 | 1.2774e-10 | 5.8548e-09 | 4.6111e-09 | 2.367e-10 | 6.2713e-10 | 2.6303e-10 | 1.3901e-11 | 358147.812
448171.438 | 3.7448e-09 | 4.3517e-09 | 1.2895e-10 | 5.9237e-09 | 4.5836e-09 | 2.3848e-10 | 6.2529e-10 | 2.6075e-10 | 1.3672e-11 | 358159.969
448183.625 | 3.7507e-09 | 4.4364e-09 | 1.2753e-10 | 5.8651e-09 | 4.5603e-09 | 2.3892e-10 | 6.3491e-10 | 2.6486e-10 | 1.3827e-11 | 358172.156
448195.781 | 3.7543e-09 | 4.3948e-09 | 1.2791e-10 | 5.8678e-09 | 4.6213e-09 | 2.3852e-10 | 6.2769e-10 | 2.6125e-10 | 1.3663e-11 | 358184.312
448207.938 | 3.7438e-09 | 4.4731e-09 | 1.2899e-10 | 5.8825e-09 | 4.5556e-09 | 2.3771e-10 | 6.3732e-10 | 2.6437e-10 | 1.3714e-11 | 358196.469
448220.125 | 3.7484e-09 | 4.4768e-09 | 1.2884e-10 | 5.8602e-09 | 4.5799e-09 | 2.4196e-10 | 6.2838e-10 | 2.6455e-10 | 1.3815e-11 | 358208.656
448232.281 | 3.7673e-09 | 4.4391e-09 | 1.2704e-10 | 5.8945e-09 | 4.5875e-09 | 2.3708e-10 | 6.3116e-10 | 2.6286e-10 | 1.3837e-11 | 358220.812
448244.438 | 3.6994e-09 | 4.4286e-09 | 1.2905e-10 | 5.8992e-09 | 4.6337e-09 | 2.3765e-10 | 6.3175e-10 | 2.6346e-10 | 1.3875e-11 | 358232.969
448256.625 | 3.7056e-09 | 4.431e-09 | 1.2811e-10 | 5.8388e-09 | 4.5636e-09 | 2.3599e-10 | 6.2924e-10 | 2.6254e-10 | 1.3681e-11 | 358245.156
448268.781 | 3.7426e-09 | 4.4066e-09 | 1.2766e-10 | 5.7698e-09 | 4.5764e-09 | 2.3605e-10 | 6.3309e-10 | 2.6215e-10 | 1.3684e-11 | 358257.312
448280.938 | 3.7857e-09 | 4.4124e-09 | 1.28e-10 | 5.7872e-09 | 4.5453e-09 | 2.3498e-10 | 6.3562e-10 | 2.6167e-10 | 1.384e-11 | 358269.469
448293.125 | 3.7535e-09 | 4.3994e-09 | 1.2786e-10 | 5.7824e-09 | 4.5456e-09 | 2.3683e-10 | 6.353e-10 | 2.6221e-10 | 1.3757e-11 | 358281.656
448305.281 | 3.6962e-09 | 4.3595e-09 | 1.2688e-10 | 5.8068e-09 | 4.5733e-09 | 2.3668e-10 | 6.3073e-10 | 2.5937e-10 | 1.3643e-11 | 358293.812
448317.438 | 3.7463e-09 | 4.4356e-09 | 1.2776e-10 | 5.7813e-09 | 4.5405e-09 | 2.3729e-10 | 6.2774e-10 | 2.6137e-10 | 1.3685e-11 | 358305.969
448329.625 | 3.6696e-09 | 4.4007e-09 | 1.2783e-10 | 5.858e-09 | 4.569e-09 | 2.3767e-10 | 6.2834e-10 | 2.6223e-10 | 1.3724e-11 | 358318.156
448341.781 | 3.7271e-09 | 4.43e-09 | 1.2772e-10 | 5.7524e-09 | 4.5282e-09 | 2.3447e-10 | 6.3189e-10 | 2.589e-10 | 1.3673e-11 | 358330.312
448353.938 | 3.7174e-09 | 4.3593e-09 | 1.2679e-10 | 5.7761e-09 | 4.5563e-09 | 2.3338e-10 | 6.161e-10 | 2.5771e-10 | 1.3741e-11 | 358342.469
448366.125 | 3.7041e-09 | 4.4385e-09 | 1.2625e-10 | 5.7517e-09 | 4.556e-09 | 2.3575e-10 | 6.2505e-10 | 2.5979e-10 | 1.3756e-11 | 358354.656
448378.281 | 3.7157e-09 | 4.4021e-09 | 1.2635e-10 | 5.7813e-09 | 4.5116e-09 | 2.3504e-10 | 6.1851e-10 | 2.5822e-10 | 1.3658e-11 | 358366.812
448390.438 | 3.7291e-09 | 4.3638e-09 | 1.271e-10 | 5.7626e-09 | 4.5481e-09 | 2.3645e-10 | 6.2904e-10 | 2.6012e-10 | 1.3788e-11 | 358378.969
448402.625 | 3.6935e-09 | 4.3496e-09 | 1.2684e-10 | 5.7969e-09 | 4.5373e-09 | 2.3505e-10 | 6.3229e-10 | 2.6113e-10 | 1.3685e-11 | 358391.156
448414.781 | 3.6964e-09 | 4.3555e-09 | 1.2712e-10 | 5.7833e-09 | 4.5726e-09 | 2.3553e-10 | 6.2566e-10 | 2.6049e-10 | 1.3667e-11 | 358403.312
448426.938 | 3.7161e-09 | 4.4289e-09 | 1.2715e-10 | 5.7897e-09 | 4.5237e-09 | 2.3608e-10 | 6.2288e-10 | 2.6056e-10 | 1.3874e-11 | 358415.469
448439.125 | 3.7108e-09 | 4.3324e-09 | 1.2779e-10 | 5.72e-09 | 4.5006e-09 | 2.3547e-10 | 6.2526e-10 | 2.5938e-10 | 1.3616e-11 | 358427.656
448451.281 | 3.7031e-09 | 4.3898e-09 | 1.2583e-10 | 5.8126e-09 | 4.5544e-09 | 2.386e-10 | 6.2761e-10 | 2.6368e-10 | 1.3718e-11 | 358439.812
448463.438 | 3.7538e-09 | 4.3916e-09 | 1.2654e-10 | 5.7767e-09 | 4.5444e-09 | 2.3445e-10 | 6.1725e-10 | 2.5875e-10 | 1.3752e-11 | 358451.969
448475.625 | 3.7026e-09 | 4.4429e-09 | 1.262e-10 | 5.8088e-09 | 4.4669e-09 | 2.3486e-10 | 6.2361e-10 | 2.5926e-10 | 1.3669e-11 | 358464.156
448487.781 | 3.732e-09 | 4.3659e-09 | 1.2641e-10 | 5.8179e-09 | 4.5552e-09 | 2.3709e-10 | 6.2481e-10 | 2.5808e-10 | 1.3686e-11 | 358476.312
448499.969 | 3.6984e-09 | 4.3625e-09 | 1.271e-10 | 5.8251e-09 | 4.5935e-09 | 2.3726e-10 | 6.2475e-10 | 2.5971e-10 | 1.3758e-11 | 358488.5
448512.125 | 3.7193e-09 | 4.344e-09 | 1.2728e-10 | 5.8006e-09 | 4.4935e-09 | 2.3684e-10 | 6.2968e-10 | 2.5963e-10 | 1.3744e-11 | 358500.656
448524.281 | 3.7265e-09 | 4.4249e-09 | 1.2662e-10 | 5.7611e-09 | 4.5181e-09 | 2.3518e-10 | 6.2364e-10 | 2.609e-10 | 1.3659e-11 | 358512.812
448536.469 | 3.7356e-09 | 4.4147e-09 | 1.2701e-10 | 5.7842e-09 | 4.5665e-09 | 2.3799e-10 | 6.2752e-10 | 2.6111e-10 | 1.3783e-11 | 358525
448548.625 | 3.7121e-09 | 4.4408e-09 | 1.2681e-10 | 5.7795e-09 | 4.5564e-09 | 2.352e-10 | 6.2404e-10 | 2.613e-10 | 1.38e-11 | 358537.156
448560.781 | 3.6999e-09 | 4.3555e-09 | 1.2662e-10 | 5.7599e-09 | 4.5505e-09 | 2.3628e-10 | 6.217e-10 | 2.5815e-10 | 1.3619e-11 | 358549.312
448572.969 | 3.6947e-09 | 4.3926e-09 | 1.2619e-10 | 5.775e-09 | 4.5221e-09 | 2.3539e-10 | 6.2513e-10 | 2.5638e-10 | 1.3545e-11 | 358561.5
448585.125 | 3.7105e-09 | 4.3794e-09 | 1.2647e-10 | 5.8825e-09 | 4.5171e-09 | 2.3348e-10 | 6.2634e-10 | 2.6029e-10 | 1.3514e-11 | 358573.656
448597.281 | 3.6938e-09 | 4.3822e-09 | 1.2645e-10 | 5.7678e-09 | 4.5104e-09 | 2.3778e-10 | 6.1837e-10 | 2.578e-10 | 1.3516e-11 | 358585.812
448609.469 | 3.6952e-09 | 4.3812e-09 | 1.2599e-10 | 5.759e-09 | 4.5315e-09 | 2.349e-10 | 6.201e-10 | 2.6477e-10 | 1.3625e-11 | 358598
448621.625 | 3.6569e-09 | 4.3827e-09 | 1.2716e-10 | 5.8345e-09 | 4.5642e-09 | 2.3664e-10 | 6.3508e-10 | 2.6137e-10 | 1.3636e-11 | 358610.156
448633.781 | 3.7441e-09 | 4.403e-09 | 1.261e-10 | 5.8408e-09 | 4.4862e-09 | 2.3515e-10 | 6.2958e-10 | 2.5789e-10 | 1.3675e-11 | 358622.312
448645.969 | 3.6974e-09 | 4.3836e-09 | 1.2658e-10 | 5.8065e-09 | 4.5478e-09 | 2.3494e-10 | 6.2796e-10 | 2.6092e-10 | 1.3674e-11 | 358634.5
448658.125 | 3.7421e-09 | 4.3328e-09 | 1.265e-10 | 5.7489e-09 | 4.5273e-09 | 2.3527e-10 | 6.2052e-10 | 2.576e-10 | 1.3446e-11 | 358646.656
448670.281 | 3.6887e-09 | 4.338e-09 | 1.2783e-10 | 5.7596e-09 | 4.5975e-09 | 2.3612e-10 | 6.2525e-10 | 2.6239e-10 | 1.3789e-11 | 358658.812
448682.469 | 3.7315e-09 | 4.4123e-09 | 1.275e-10 | 5.7847e-09 | 4.5697e-09 | 2.3396e-10 | 6.2021e-10 | 2.6242e-10 | 1.3645e-11 | 358671
448694.625 | 3.7302e-09 | 4.3959e-09 | 1.2635e-10 | 5.7363e-09 | 4.5538e-09 | 2.3619e-10 | 6.2699e-10 | 2.5737e-10 | 1.3867e-11 | 358683.156
448706.781 | 3.7282e-09 | 4.3855e-09 | 1.2599e-10 | 5.757e-09 | 4.549e-09 | 2.3739e-10 | 6.2797e-10 | 2.5797e-10 | 1.3654e-11 | 358695.312
448718.969 | 3.7231e-09 | 4.4147e-09 | 1.2569e-10 | 5.7636e-09 | 4.5528e-09 | 2.3671e-10 | 6.286e-10 | 2.5987e-10 | 1.3753e-11 | 358707.5
448731.125 | 3.7733e-09 | 4.3569e-09 | 1.2612e-10 | 5.7658e-09 | 4.5632e-09 | 2.3574e-10 | 6.2922e-10 | 2.5758e-10 | 1.3612e-11 | 358719.656
448743.281 | 3.753e-09 | 4.409e-09 | 1.2724e-10 | 5.8325e-09 | 4.5815e-09 | 2.3639e-10 | 6.2621e-10 | 2.5877e-10 | 1.3538e-11 | 358731.812
448755.469 | 3.709e-09 | 4.3886e-09 | 1.2652e-10 | 5.7969e-09 | 4.5356e-09 | 2.3499e-10 | 6.2358e-10 | 2.5758e-10 | 1.3805e-11 | 358744
448767.625 | 3.7396e-09 | 4.3905e-09 | 1.2786e-10 | 5.7784e-09 | 4.5981e-09 | 2.3596e-10 | 6.2396e-10 | 2.5615e-10 | 1.3667e-11 | 358756.156
448779.781 | 3.7217e-09 | 4.3674e-09 | 1.2721e-10 | 5.7395e-09 | 4.5345e-09 | 2.3543e-10 | 6.2002e-10 | 2.5731e-10 | 1.374e-11 | 358768.312
448791.969 | 3.6832e-09 | 4.4023e-09 | 1.2606e-10 | 5.7324e-09 | 4.5014e-09 | 2.3489e-10 | 6.2742e-10 | 2.6021e-10 | 1.3873e-11 | 358780.5
448804.125 | 3.6908e-09 | 4.3694e-09 | 1.275e-10 | 5.7728e-09 | 4.5024e-09 | 2.3474e-10 | 6.221e-10 | 2.5837e-10 | 1.3483e-11 | 358792.656
448816.281 | 3.7223e-09 | 4.4051e-09 | 1.2707e-10 | 5.7925e-09 | 4.5669e-09 | 2.348e-10 | 6.217e-10 | 2.5935e-10 | 1.3415e-11 | 358804.812
448828.469 | 3.6874e-09 | 4.3355e-09 | 1.2684e-10 | 5.7878e-09 | 4.5186e-09 | 2.3287e-10 | 6.1964e-10 | 2.5667e-10 | 1.3683e-11 | 358817
448840.625 | 3.6746e-09 | 4.4314e-09 | 1.2766e-10 | 5.7938e-09 | 4.5878e-09 | 2.3164e-10 | 6.2148e-10 | 2.6e-10 | 1.3832e-11 | 358829.156
448852.813 | 3.7173e-09 | 4.3896e-09 | 1.2547e-10 | 5.7855e-09 | 4.4986e-09 | 2.358e-10 | 6.2034e-10 | 2.5906e-10 | 1.3599e-11 | 358841.344
448864.969 | 3.6749e-09 | 4.3781e-09 | 1.2664e-10 | 5.7811e-09 | 4.5661e-09 | 2.3571e-10 | 6.2204e-10 | 2.5996e-10 | 1.3807e-11 | 358853.5
448877.125 | 3.6694e-09 | 4.3902e-09 | 1.2633e-10 | 5.7078e-09 | 4.5793e-09 | 2.3513e-10 | 6.2367e-10 | 2.5898e-10 | 1.3438e-11 | 358865.656
448889.313 | 3.6959e-09 | 4.3746e-09 | 1.2626e-10 | 5.7153e-09 | 4.5034e-09 | 2.3671e-10 | 6.1982e-10 | 2.5679e-10 | 1.3646e-11 | 358877.844
448901.469 | 3.7051e-09 | 4.3636e-09 | 1.2619e-10 | 5.7827e-09 | 4.5384e-09 | 2.343e-10 | 6.15e-10 | 2.6028e-10 | 1.3656e-11 | 358890
448913.625 | 3.7213e-09 | 4.3857e-09 | 1.2702e-10 | 5.7711e-09 | 4.5785e-09 | 2.3565e-10 | 6.2619e-10 | 2.5786e-10 | 1.3785e-11 | 358902.156
448925.813 | 3.7076e-09 | 4.3937e-09 | 1.276e-10 | 5.7561e-09 | 4.5421e-09 | 2.3616e-10 | 6.2104e-10 | 2.576e-10 | 1.3784e-11 | 358914.344
448937.969 | 3.6645e-09 | 4.3508e-09 | 1.2699e-10 | 5.7087e-09 | 4.4972e-09 | 2.3536e-10 | 6.2437e-10 | 2.593e-10 | 1.3492e-11 | 358926.5
448950.125 | 3.6786e-09 | 4.3523e-09 | 1.2658e-10 | 5.8267e-09 | 4.5377e-09 | 2.3703e-10 | 6.2223e-10 | 2.5863e-10 | 1.3493e-11 | 358938.656
448962.313 | 3.716e-09 | 4.3525e-09 | 1.2622e-10 | 5.8159e-09 | 4.5949e-09 | 2.3711e-10 | 6.1524e-10 | 2.5728e-10 | 1.3668e-11 | 358950.844
448974.469 | 3.6659e-09 | 4.3956e-09 | 1.2672e-10 | 5.7229e-09 | 4.5221e-09 | 2.3385e-10 | 6.1867e-10 | 2.5621e-10 | 1.3643e-11 | 358963
448986.625 | 3.7023e-09 | 4.3441e-09 | 1.2631e-10 | 5.7611e-09 | 4.5106e-09 | 2.3457e-10 | 6.2009e-10 | 2.5709e-10 | 1.3744e-11 | 358975.156
448998.813 | 3.719e-09 | 4.365e-09 | 1.2628e-10 | 5.7982e-09 | 4.5055e-09 | 2.3399e-10 | 6.3089e-10 | 2.5774e-10 | 1.3829e-11 | 358987.344
449010.969 | 3.725e-09 | 4.3617e-09 | 1.2584e-10 | 5.7421e-09 | 4.5314e-09 | 2.3234e-10 | 6.2106e-10 | 2.5853e-10 | 1.3425e-11 | 358999.5
449023.125 | 3.7313e-09 | 4.3814e-09 | 1.2646e-10 | 5.782e-09 | 4.587e-09 | 2.3588e-10 | 6.2377e-10 | 2.5791e-10 | 1.3645e-11 | 359011.656
449035.313 | 3.6925e-09 | 4.3938e-09 | 1.264e-10 | 5.7601e-09 | 4.5674e-09 | 2.3621e-10 | 6.2502e-10 | 2.5834e-10 | 1.3606e-11 | 359023.844
449047.469 | 3.6995e-09 | 4.383e-09 | 1.2538e-10 | 5.7031e-09 | 4.5226e-09 | 2.3515e-10 | 6.1226e-10 | 2.5909e-10 | 1.3677e-11 | 359036
449059.625 | 3.7325e-09 | 4.4159e-09 | 1.2543e-10 | 5.6788e-09 | 4.5527e-09 | 2.3419e-10 | 6.2088e-10 | 2.602e-10 | 1.3545e-11 | 359048.156
449071.813 | 3.6836e-09 | 4.4171e-09 | 1.2656e-10 | 5.7091e-09 | 4.5025e-09 | 2.3565e-10 | 6.205e-10 | 2.5687e-10 | 1.3708e-11 | 359060.344
449083.969 | 3.6691e-09 | 4.3557e-09 | 1.2632e-10 | 5.7146e-09 | 4.4916e-09 | 2.3487e-10 | 6.2243e-10 | 2.5421e-10 | 1.3662e-11 | 359072.5
449096.125 | 3.6809e-09 | 4.3615e-09 | 1.2673e-10 | 5.7676e-09 | 4.5452e-09 | 2.3379e-10 | 6.1912e-10 | 2.567e-10 | 1.3758e-11 | 359084.656
449108.313 | 3.6859e-09 | 4.4068e-09 | 1.2708e-10 | 5.7618e-09 | 4.557e-09 | 2.3611e-10 | 6.2145e-10 | 2.5724e-10 | 1.3843e-11 | 359096.844
449120.469 | 3.6924e-09 | 4.393e-09 | 1.2679e-10 | 5.716e-09 | 4.536e-09 | 2.3562e-10 | 6.2199e-10 | 2.5828e-10 | 1.3632e-11 | 359109
449132.625 | 3.7131e-09 | 4.3546e-09 | 1.2783e-10 | 5.7046e-09 | 4.4977e-09 | 2.3329e-10 | 6.1999e-10 | 2.5729e-10 | 1.3576e-11 | 359121.156
449144.813 | 3.7138e-09 | 4.356e-09 | 1.2637e-10 | 5.8137e-09 | 4.4888e-09 | 2.3628e-10 | 6.1995e-10 | 2.5895e-10 | 1.3649e-11 | 359133.344
449156.969 | 3.7031e-09 | 4.3245e-09 | 1.2573e-10 | 5.7389e-09 | 4.5173e-09 | 2.352e-10 | 6.2085e-10 | 2.6055e-10 | 1.365e-11 | 359145.5
449169.125 | 3.7157e-09 | 4.3684e-09 | 1.2603e-10 | 5.7446e-09 | 4.5128e-09 | 2.3406e-10 | 6.1743e-10 | 2.5918e-10 | 1.3795e-11 | 359157.656
449181.313 | 3.7204e-09 | 4.3774e-09 | 1.2733e-10 | 5.8033e-09 | 4.5284e-09 | 2.3415e-10 | 6.1628e-10 | 2.569e-10 | 1.3702e-11 | 359169.844
449193.469 | 3.6904e-09 | 4.3895e-09 | 1.2494e-10 | 5.7576e-09 | 4.569e-09 | 2.3506e-10 | 6.1949e-10 | 2.6035e-10 | 1.3496e-11 | 359182
449205.625 | 3.699e-09 | 4.4058e-09 | 1.2644e-10 | 5.8163e-09 | 4.5139e-09 | 2.3359e-10 | 6.2367e-10 | 2.6162e-10 | 1.3772e-11 | 359194.156
449217.813 | 3.739e-09 | 4.3566e-09 | 1.2607e-10 | 5.7278e-09 | 4.4923e-09 | 2.3417e-10 | 6.1973e-10 | 2.5731e-10 | 1.3573e-11 | 359206.344
449229.969 | 3.7127e-09 | 4.3918e-09 | 1.2693e-10 | 5.7939e-09 | 4.4985e-09 | 2.3118e-10 | 6.1727e-10 | 2.5712e-10 | 1.366e-11 | 359218.5
449242.156 | 3.6811e-09 | 4.3437e-09 | 1.2647e-10 | 5.7141e-09 | 4.5623e-09 | 2.3485e-10 | 6.2345e-10 | 2.5746e-10 | 1.3577e-11 | 359230.687
449254.313 | 3.6717e-09 | 4.3775e-09 | 1.2569e-10 | 5.7404e-09 | 4.4723e-09 | 2.3471e-10 | 6.2732e-10 | 2.6e-10 | 1.3838e-11 | 359242.844
449266.469 | 3.702e-09 | 4.3938e-09 | 1.2711e-10 | 5.7438e-09 | 4.5472e-09 | 2.3499e-10 | 6.2143e-10 | 2.5662e-10 | 1.3655e-11 | 359255
449278.656 | 3.7315e-09 | 4.3745e-09 | 1.2654e-10 | 5.72e-09 | 4.5136e-09 | 2.3669e-10 | 6.214e-10 | 2.5844e-10 | 1.3428e-11 | 359267.187
449290.813 | 3.7111e-09 | 4.3967e-09 | 1.267e-10 | 5.7755e-09 | 4.5328e-09 | 2.3251e-10 | 6.1485e-10 | 2.5527e-10 | 1.3468e-11 | 359279.344
449302.969 | 3.7082e-09 | 4.3584e-09 | 1.2617e-10 | 5.8229e-09 | 4.5539e-09 | 2.3603e-10 | 6.2383e-10 | 2.5571e-10 | 1.3525e-11 | 359291.5
449315.156 | 3.707e-09 | 4.3502e-09 | 1.257e-10 | 5.8151e-09 | 4.56e-09 | 2.3791e-10 | 6.2861e-10 | 2.5701e-10 | 1.3868e-11 | 359303.687
449327.313 | 3.7035e-09 | 4.3125e-09 | 1.2635e-10 | 5.8114e-09 | 4.5448e-09 | 2.346e-10 | 6.2771e-10 | 2.602e-10 | 1.3695e-11 | 359315.844
449339.469 | 3.6977e-09 | 4.3093e-09 | 1.2721e-10 | 5.8046e-09 | 4.5157e-09 | 2.3623e-10 | 6.2037e-10 | 2.5721e-10 | 1.3719e-11 | 359328
449351.656 | 3.7137e-09 | 4.3704e-09 | 1.2604e-10 | 5.8411e-09 | 4.5361e-09 | 2.3722e-10 | 6.2675e-10 | 2.5844e-10 | 1.3545e-11 | 359340.187
449363.813 | 3.7146e-09 | 4.4245e-09 | 1.2805e-10 | 5.7985e-09 | 4.559e-09 | 2.3737e-10 | 6.1907e-10 | 2.5829e-10 | 1.3741e-11 | 359352.344
449375.969 | 3.7283e-09 | 4.3664e-09 | 1.2615e-10 | 5.8035e-09 | 4.5342e-09 | 2.3449e-10 | 6.2339e-10 | 2.6115e-10 | 1.355e-11 | 359364.5
449388.156 | 3.7573e-09 | 4.3713e-09 | 1.2725e-10 | 5.7985e-09 | 4.5519e-09 | 2.3538e-10 | 6.224e-10 | 2.5818e-10 | 1.3698e-11 | 359376.687
449400.313 | 3.7314e-09 | 4.4139e-09 | 1.2661e-10 | 5.7886e-09 | 4.5404e-09 | 2.3752e-10 | 6.2469e-10 | 2.5951e-10 | 1.3895e-11 | 359388.844
449412.469 | 3.7565e-09 | 4.3911e-09 | 1.2653e-10 | 5.7943e-09 | 4.5645e-09 | 2.3716e-10 | 6.332e-10 | 2.6105e-10 | 1.3689e-11 | 359401
449424.656 | 3.6929e-09 | 4.412e-09 | 1.2774e-10 | 5.7482e-09 | 4.5173e-09 | 2.3623e-10 | 6.2461e-10 | 2.5701e-10 | 1.3594e-11 | 359413.187
449436.813 | 3.7092e-09 | 4.4283e-09 | 1.2673e-10 | 5.8356e-09 | 4.5504e-09 | 2.3569e-10 | 6.2503e-10 | 2.589e-10 | 1.3618e-11 | 359425.344
449448.969 | 3.7291e-09 | 4.4182e-09 | 1.2712e-10 | 5.8072e-09 | 4.6173e-09 | 2.3355e-10 | 6.3013e-10 | 2.6159e-10 | 1.3648e-11 | 359437.5
449461.156 | 3.717e-09 | 4.3821e-09 | 1.2727e-10 | 5.8399e-09 | 4.5656e-09 | 2.3659e-10 | 6.2787e-10 | 2.5903e-10 | 1.3669e-11 | 359449.687
449473.313 | 3.7517e-09 | 4.4023e-09 | 1.2812e-10 | 5.7917e-09 | 4.5859e-09 | 2.3858e-10 | 6.2306e-10 | 2.583e-10 | 1.371e-11 | 359461.844
449485.469 | 3.7589e-09 | 4.3844e-09 | 1.2687e-10 | 5.7272e-09 | 4.5404e-09 | 2.3849e-10 | 6.2076e-10 | 2.579e-10 | 1.3845e-11 | 359474
449497.656 | 3.7301e-09 | 4.3797e-09 | 1.2569e-10 | 5.7965e-09 | 4.5678e-09 | 2.3698e-10 | 6.2484e-10 | 2.6192e-10 | 1.3642e-11 | 359486.187
449509.813 | 3.7652e-09 | 4.4162e-09 | 1.2625e-10 | 5.6932e-09 | 4.5358e-09 | 2.3675e-10 | 6.2093e-10 | 2.5995e-10 | 1.376e-11 | 359498.344
449521.969 | 3.7607e-09 | 4.4287e-09 | 1.2779e-10 | 5.8436e-09 | 4.5646e-09 | 2.3695e-10 | 6.2572e-10 | 2.588e-10 | 1.3629e-11 | 359510.5
449534.156 | 3.7658e-09 | 4.4128e-09 | 1.259e-10 | 5.8674e-09 | 4.5736e-09 | 2.3762e-10 | 6.2047e-10 | 2.5682e-10 | 1.3732e-11 | 359522.687
449546.313 | 3.7006e-09 | 4.4277e-09 | 1.2635e-10 | 5.7112e-09 | 4.5586e-09 | 2.3443e-10 | 6.324e-10 | 2.5797e-10 | 1.367e-11 | 359534.844
449558.469 | 3.7363e-09 | 4.4248e-09 | 1.2784e-10 | 5.8181e-09 | 4.6212e-09 | 2.3603e-10 | 6.2303e-10 | 2.5855e-10 | 1.3674e-11 | 359547
449570.656 | 3.7229e-09 | 4.3482e-09 | 1.266e-10 | 5.7399e-09 | 4.5381e-09 | 2.36e-10 | 6.2468e-10 | 2.58e-10 | 1.3629e-11 | 359559.187
449582.813 | 3.7234e-09 | 4.331e-09 | 1.2866e-10 | 5.7958e-09 | 4.5812e-09 | 2.3754e-10 | 6.2285e-10 | 2.5767e-10 | 1.3817e-11 | 359571.344
449594.969 | 3.7305e-09 | 4.4463e-09 | 1.2755e-10 | 5.7311e-09 | 4.567e-09 | 2.3323e-10 | 6.1972e-10 | 2.6103e-10 | 1.3768e-11 | 359583.5
449607.156 | 3.7456e-09 | 4.4141e-09 | 1.2577e-10 | 5.7327e-09 | 4.6322e-09 | 2.3718e-10 | 6.1859e-10 | 2.6021e-10 | 1.3674e-11 | 359595.687
449619.313 | 3.7328e-09 | 4.3864e-09 | 1.2749e-10 | 5.743e-09 | 4.565e-09 | 2.341e-10 | 6.1957e-10 | 2.5822e-10 | 1.3772e-11 | 359607.844
449631.5 | 3.7552e-09 | 4.3837e-09 | 1.271e-10 | 5.7213e-09 | 4.5467e-09 | 2.3447e-10 | 6.1886e-10 | 2.551e-10 | 1.3509e-11 | 359620.031
449643.656 | 3.7214e-09 | 4.4267e-09 | 1.2655e-10 | 5.7353e-09 | 4.5198e-09 | 2.3843e-10 | 6.255e-10 | 2.577e-10 | 1.3735e-11 | 359632.187
449655.813 | 3.7363e-09 | 4.4201e-09 | 1.265e-10 | 5.7328e-09 | 4.5353e-09 | 2.3574e-10 | 6.2288e-10 | 2.5513e-10 | 1.3715e-11 | 359644.344
449668 | 3.7669e-09 | 4.4172e-09 | 1.2561e-10 | 5.7273e-09 | 4.5287e-09 | 2.3479e-10 | 6.1885e-10 | 2.5918e-10 | 1.3692e-11 | 359656.531
449680.156 | 3.715e-09 | 4.409e-09 | 1.2608e-10 | 5.8179e-09 | 4.5954e-09 | 2.3647e-10 | 6.2067e-10 | 2.5641e-10 | 1.3728e-11 | 359668.687
449692.313 | 3.7288e-09 | 4.3533e-09 | 1.2563e-10 | 5.7225e-09 | 4.525e-09 | 2.3667e-10 | 6.2114e-10 | 2.5717e-10 | 1.3538e-11 | 359680.844
449704.5 | 3.7268e-09 | 4.3585e-09 | 1.2513e-10 | 5.7376e-09 | 4.5257e-09 | 2.3484e-10 | 6.1816e-10 | 2.5751e-10 | 1.3469e-11 | 359693.031
449716.656 | 3.7012e-09 | 4.3963e-09 | 1.2557e-10 | 5.7764e-09 | 4.5395e-09 | 2.3261e-10 | 6.1671e-10 | 2.6052e-10 | 1.3557e-11 | 359705.187
449728.813 | 3.743e-09 | 4.3843e-09 | 1.2549e-10 | 5.7965e-09 | 4.4953e-09 | 2.3593e-10 | 6.1443e-10 | 2.5823e-10 | 1.3413e-11 | 359717.344
449741 | 3.6954e-09 | 4.3927e-09 | 1.266e-10 | 5.7509e-09 | 4.5844e-09 | 2.3644e-10 | 6.1817e-10 | 2.544e-10 | 1.3712e-11 | 359729.531
449753.156 | 3.719e-09 | 4.3773e-09 | 1.258e-10 | 5.7603e-09 | 4.562e-09 | 2.363e-10 | 6.2016e-10 | 2.5799e-10 | 1.3515e-11 | 359741.687
449765.313 | 3.7004e-09 | 4.3938e-09 | 1.2585e-10 | 5.7579e-09 | 4.5442e-09 | 2.3339e-10 | 6.1966e-10 | 2.5424e-10 | 1.3622e-11 | 359753.844
449777.5 | 3.7139e-09 | 4.3426e-09 | 1.2676e-10 | 5.6602e-09 | 4.5173e-09 | 2.3545e-10 | 6.1729e-10 | 2.5665e-10 | 1.3636e-11 | 359766.031
449789.656 | 3.7342e-09 | 4.3684e-09 | 1.2469e-10 | 5.7111e-09 | 4.596e-09 | 2.3642e-10 | 6.2218e-10 | 2.5625e-10 | 1.3758e-11 | 359778.187
449801.813 | 3.731e-09 | 4.4705e-09 | 1.2707e-10 | 5.7135e-09 | 4.5957e-09 | 2.3796e-10 | 6.2603e-10 | 2.5976e-10 | 1.3794e-11 | 359790.344
449814 | 3.696e-09 | 4.3724e-09 | 1.2477e-10 | 5.821e-09 | 4.5746e-09 | 2.3787e-10 | 6.22e-10 | 2.5864e-10 | 1.3642e-11 | 359802.531
449826.156 | 3.7699e-09 | 4.418e-09 | 1.2595e-10 | 5.7998e-09 | 4.5551e-09 | 2.3612e-10 | 6.2571e-10 | 2.5775e-10 | 1.3742e-11 | 359814.687
449838.313 | 3.7339e-09 | 4.3921e-09 | 1.252e-10 | 5.7859e-09 | 4.6074e-09 | 2.3716e-10 | 6.2984e-10 | 2.5456e-10 | 1.3586e-11 | 359826.844
449850.5 | 3.7082e-09 | 4.3792e-09 | 1.2509e-10 | 5.786e-09 | 4.5476e-09 | 2.342e-10 | 6.1626e-10 | 2.5755e-10 | 1.3681e-11 | 359839.031
449862.656 | 3.7226e-09 | 4.397e-09 | 1.255e-10 | 5.706e-09 | 4.5338e-09 | 2.3588e-10 | 6.1701e-10 | 2.5576e-10 | 1.3729e-11 | 359851.187
449874.813 | 3.7047e-09 | 4.386e-09 | 1.2458e-10 | 5.6893e-09 | 4.5997e-09 | 2.3573e-10 | 6.1856e-10 | 2.5865e-10 | 1.3556e-11 | 359863.344
449887 | 3.7269e-09 | 4.4207e-09 | 1.2608e-10 | 5.744e-09 | 4.5226e-09 | 2.3728e-10 | 6.183e-10 | 2.569e-10 | 1.3672e-11 | 359875.531
449899.156 | 3.7434e-09 | 4.3912e-09 | 1.2635e-10 | 5.7279e-09 | 4.5194e-09 | 2.3638e-10 | 6.1801e-10 | 2.545e-10 | 1.3564e-11 | 359887.687
449911.313 | 3.7478e-09 | 4.4594e-09 | 1.2637e-10 | 5.7638e-09 | 4.552e-09 | 2.3403e-10 | 6.1711e-10 | 2.5709e-10 | 1.3478e-11 | 359899.844
449923.5 | 3.7478e-09 | 4.3956e-09 | 1.2616e-10 | 5.6765e-09 | 4.5586e-09 | 2.3306e-10 | 6.1336e-10 | 2.5418e-10 | 1.358e-11 | 359912.031
449935.656 | 3.7379e-09 | 4.3719e-09 | 1.2615e-10 | 5.757e-09 | 4.538e-09 | 2.3462e-10 | 6.1923e-10 | 2.5878e-10 | 1.3625e-11 | 359924.187
449947.813 | 3.7152e-09 | 4.3972e-09 | 1.2485e-10 | 5.6597e-09 | 4.4891e-09 | 2.3586e-10 | 6.2569e-10 | 2.5445e-10 | 1.3651e-11 | 359936.344
449960 | 3.7149e-09 | 4.389e-09 | 1.2513e-10 | 5.67e-09 | 4.5335e-09 | 2.3385e-10 | 6.1543e-10 | 2.5568e-10 | 1.3707e-11 | 359948.531
449972.156 | 3.7101e-09 | 4.3212e-09 | 1.2595e-10 | 5.721e-09 | 4.5202e-09 | 2.3172e-10 | 6.153e-10 | 2.561e-10 | 1.3663e-11 | 359960.687
449984.313 | 3.6933e-09 | 4.3928e-09 | 1.2561e-10 | 5.7228e-09 | 4.5723e-09 | 2.358e-10 | 6.115e-10 | 2.574e-10 | 1.3693e-11 | 359972.844
449996.5 | 3.7382e-09 | 4.4039e-09 | 1.2474e-10 | 5.6436e-09 | 4.557e-09 | 2.3512e-10 | 6.1682e-10 | 2.5907e-10 | 1.3405e-11 | 359985.031
450008.656 | 3.739e-09 | 4.3868e-09 | 1.2427e-10 | 5.6851e-09 | 4.5634e-09 | 2.3498e-10 | 6.0687e-10 | 2.5745e-10 | 1.3526e-11 | 359997.187
450020.844 | 3.7379e-09 | 4.3656e-09 | 1.2374e-10 | 5.6636e-09 | 4.5037e-09 | 2.3465e-10 | 6.2109e-10 | 2.5534e-10 | 1.3609e-11 | 360009.375
450033 | 3.6885e-09 | 4.3659e-09 | 1.2511e-10 | 5.7358e-09 | 4.4973e-09 | 2.3476e-10 | 6.1769e-10 | 2.5498e-10 | 1.3676e-11 | 360021.531
450045.156 | 3.7277e-09 | 4.3763e-09 | 1.2477e-10 | 5.6662e-09 | 4.5072e-09 | 2.3405e-10 | 6.1957e-10 | 2.5795e-10 | 1.355e-11 | 360033.687
450057.344 | 3.7564e-09 | 4.3969e-09 | 1.2612e-10 | 5.7285e-09 | 4.5353e-09 | 2.354e-10 | 6.1345e-10 | 2.5698e-10 | 1.3574e-11 | 360045.875
450069.5 | 3.7352e-09 | 4.3841e-09 | 1.2428e-10 | 5.7281e-09 | 4.5256e-09 | 2.3419e-10 | 6.2343e-10 | 2.5858e-10 | 1.3522e-11 | 360058.031
450081.656 | 3.6627e-09 | 4.3512e-09 | 1.2456e-10 | 5.7063e-09 | 4.5402e-09 | 2.3338e-10 | 6.1699e-10 | 2.5761e-10 | 1.3543e-11 | 360070.187
450093.844 | 3.7342e-09 | 4.3855e-09 | 1.2477e-10 | 5.7699e-09 | 4.5685e-09 | 2.3408e-10 | 6.1207e-10 | 2.5569e-10 | 1.3538e-11 | 360082.375
450106 | 3.7344e-09 | 4.3278e-09 | 1.2514e-10 | 5.7718e-09 | 4.5037e-09 | 2.3583e-10 | 6.1474e-10 | 2.5591e-10 | 1.374e-11 | 360094.531
450118.156 | 3.6683e-09 | 4.3644e-09 | 1.2437e-10 | 5.7677e-09 | 4.5928e-09 | 2.3624e-10 | 6.2238e-10 | 2.5586e-10 | 1.3624e-11 | 360106.687
450130.344 | 3.7247e-09 | 4.3553e-09 | 1.2515e-10 | 5.7847e-09 | 4.5328e-09 | 2.3475e-10 | 6.1959e-10 | 2.5851e-10 | 1.3443e-11 | 360118.875
450142.5 | 3.7089e-09 | 4.394e-09 | 1.2628e-10 | 5.6848e-09 | 4.5146e-09 | 2.3783e-10 | 6.2153e-10 | 2.5571e-10 | 1.3724e-11 | 360131.031
450154.656 | 3.7176e-09 | 4.3436e-09 | 1.2521e-10 | 5.7237e-09 | 4.5605e-09 | 2.3411e-10 | 6.1815e-10 | 2.5546e-10 | 1.3591e-11 | 360143.187
450166.844 | 3.6646e-09 | 4.3499e-09 | 1.2562e-10 | 5.7141e-09 | 4.5455e-09 | 2.3644e-10 | 6.2243e-10 | 2.5731e-10 | 1.3552e-11 | 360155.375
450179 | 3.7099e-09 | 4.3467e-09 | 1.2621e-10 | 5.719e-09 | 4.4786e-09 | 2.3503e-10 | 6.1037e-10 | 2.5768e-10 | 1.3525e-11 | 360167.531
450191.156 | 3.702e-09 | 4.34e-09 | 1.2536e-10 | 5.7254e-09 | 4.5056e-09 | 2.3368e-10 | 6.1369e-10 | 2.5647e-10 | 1.3642e-11 | 360179.687
450203.344 | 3.7109e-09 | 4.4138e-09 | 1.2431e-10 | 5.76e-09 | 4.466e-09 | 2.3407e-10 | 6.1235e-10 | 2.5438e-10 | 1.3534e-11 | 360191.875
450215.5 | 3.7267e-09 | 4.4321e-09 | 1.2419e-10 | 5.7394e-09 | 4.4976e-09 | 2.321e-10 | 6.1544e-10 | 2.5474e-10 | 1.3642e-11 | 360204.031
450227.656 | 3.6757e-09 | 4.369e-09 | 1.2507e-10 | 5.6621e-09 | 4.4713e-09 | 2.3595e-10 | 6.1593e-10 | 2.5738e-10 | 1.3581e-11 | 360216.187
450239.844 | 3.6934e-09 | 4.3991e-09 | 1.2494e-10 | 5.7447e-09 | 4.4927e-09 | 2.3442e-10 | 6.113e-10 | 2.5598e-10 | 1.3542e-11 | 360228.375
450252 | 3.7347e-09 | 4.3867e-09 | 1.2575e-10 | 5.7121e-09 | 4.5441e-09 | 2.3834e-10 | 6.144e-10 | 2.568e-10 | 1.3434e-11 | 360240.531
450264.156 | 3.7045e-09 | 4.3541e-09 | 1.2637e-10 | 5.6611e-09 | 4.5031e-09 | 2.3541e-10 | 6.19e-10 | 2.5809e-10 | 1.3798e-11 | 360252.687
450276.344 | 3.7165e-09 | 4.3813e-09 | 1.2617e-10 | 5.7457e-09 | 4.5386e-09 | 2.339e-10 | 6.148e-10 | 2.5706e-10 | 1.3481e-11 | 360264.875
450288.5 | 3.7167e-09 | 4.398e-09 | 1.2603e-10 | 5.6828e-09 | 4.5277e-09 | 2.3548e-10 | 6.1366e-10 | 2.5513e-10 | 1.3816e-11 | 360277.031
450300.656 | 3.7074e-09 | 4.4461e-09 | 1.2462e-10 | 5.691e-09 | 4.5624e-09 | 2.3715e-10 | 6.1345e-10 | 2.5737e-10 | 1.3816e-11 | 360289.187
450312.844 | 3.6989e-09 | 4.3816e-09 | 1.2564e-10 | 5.7393e-09 | 4.5806e-09 | 2.3746e-10 | 6.1731e-10 | 2.5784e-10 | 1.3615e-11 | 360301.375
450325 | 3.7049e-09 | 4.3338e-09 | 1.2602e-10 | 5.6896e-09 | 4.4997e-09 | 2.3274e-10 | 6.2441e-10 | 2.555e-10 | 1.3757e-11 | 360313.531
450337.156 | 3.7215e-09 | 4.4107e-09 | 1.2396e-10 | 5.7006e-09 | 4.5362e-09 | 2.3263e-10 | 6.2138e-10 | 2.552e-10 | 1.3681e-11 | 360325.687
450349.344 | 3.6976e-09 | 4.369e-09 | 1.2542e-10 | 5.6979e-09 | 4.5151e-09 | 2.3605e-10 | 6.1825e-10 | 2.5534e-10 | 1.3499e-11 | 360337.875
450361.5 | 3.7015e-09 | 4.4104e-09 | 1.2541e-10 | 5.7059e-09 | 4.5082e-09 | 2.3808e-10 | 6.1847e-10 | 2.5524e-10 | 1.3657e-11 | 360350.031
450373.688 | 3.6909e-09 | 4.3839e-09 | 1.2628e-10 | 5.7155e-09 | 4.5416e-09 | 2.3638e-10 | 6.1445e-10 | 2.5688e-10 | 1.3545e-11 | 360362.219
450385.844 | 3.7022e-09 | 4.4049e-09 | 1.2525e-10 | 5.7589e-09 | 4.5346e-09 | 2.3463e-10 | 6.1854e-10 | 2.5545e-10 | 1.383e-11 | 360374.375
450398 | 3.7264e-09 | 4.3767e-09 | 1.2604e-10 | 5.7073e-09 | 4.5541e-09 | 2.3407e-10 | 6.1962e-10 | 2.5753e-10 | 1.3526e-11 | 360386.531
450410.188 | 3.7425e-09 | 4.423e-09 | 1.2659e-10 | 5.7136e-09 | 4.605e-09 | 2.3298e-10 | 6.1565e-10 | 2.5564e-10 | 1.3501e-11 | 360398.719
450422.344 | 3.7294e-09 | 4.3992e-09 | 1.2468e-10 | 5.7575e-09 | 4.4963e-09 | 2.3406e-10 | 6.0975e-10 | 2.5696e-10 | 1.3761e-11 | 360410.875
450434.5 | 3.716e-09 | 4.3537e-09 | 1.2479e-10 | 5.6736e-09 | 4.5348e-09 | 2.3541e-10 | 6.1639e-10 | 2.551e-10 | 1.3744e-11 | 360423.031
450446.688 | 3.7193e-09 | 4.4193e-09 | 1.2571e-10 | 5.693e-09 | 4.5431e-09 | 2.3585e-10 | 6.1839e-10 | 2.5381e-10 | 1.3614e-11 | 360435.219
450458.844 | 3.6971e-09 | 4.397e-09 | 1.251e-10 | 5.6445e-09 | 4.4954e-09 | 2.3421e-10 | 6.0898e-10 | 2.5555e-10 | 1.3606e-11 | 360447.375
450471 | 3.7333e-09 | 4.4164e-09 | 1.2493e-10 | 5.7015e-09 | 4.5867e-09 | 2.343e-10 | 6.1344e-10 | 2.5184e-10 | 1.3571e-11 | 360459.531
450483.188 | 3.7121e-09 | 4.3763e-09 | 1.2574e-10 | 5.6877e-09 | 4.5873e-09 | 2.3532e-10 | 6.1959e-10 | 2.5575e-10 | 1.3631e-11 | 360471.719
450495.344 | 3.7208e-09 | 4.3846e-09 | 1.2455e-10 | 5.706e-09 | 4.4881e-09 | 2.3518e-10 | 6.1697e-10 | 2.5463e-10 | 1.344e-11 | 360483.875
450507.5 | 3.7049e-09 | 4.364e-09 | 1.2516e-10 | 5.6652e-09 | 4.5977e-09 | 2.3404e-10 | 6.1259e-10 | 2.5466e-10 | 1.3506e-11 | 360496.031
450519.688 | 3.6849e-09 | 4.4343e-09 | 1.2446e-10 | 5.6407e-09 | 4.5314e-09 | 2.328e-10 | 6.1072e-10 | 2.5234e-10 | 1.3668e-11 | 360508.219
450531.844 | 3.6889e-09 | 4.4296e-09 | 1.2582e-10 | 5.6888e-09 | 4.5303e-09 | 2.3504e-10 | 6.1322e-10 | 2.5321e-10 | 1.3606e-11 | 360520.375
450544 | 3.7136e-09 | 4.3554e-09 | 1.2312e-10 | 5.6732e-09 | 4.5234e-09 | 2.3624e-10 | 6.1278e-10 | 2.5507e-10 | 1.3884e-11 | 360532.531
450556.188 | 3.6738e-09 | 4.3582e-09 | 1.2396e-10 | 5.6382e-09 | 4.5271e-09 | 2.3585e-10 | 6.0938e-10 | 2.524e-10 | 1.3671e-11 | 360544.719
450568.344 | 3.6843e-09 | 4.3725e-09 | 1.2422e-10 | 5.6278e-09 | 4.519e-09 | 2.3424e-10 | 6.1202e-10 | 2.5418e-10 | 1.3683e-11 | 360556.875
450580.5 | 3.678e-09 | 4.3973e-09 | 1.2534e-10 | 5.6958e-09 | 4.5181e-09 | 2.3757e-10 | 6.0767e-10 | 2.5244e-10 | 1.3478e-11 | 360569.031
450592.688 | 3.6873e-09 | 4.3912e-09 | 1.2453e-10 | 5.6575e-09 | 4.5055e-09 | 2.3261e-10 | 6.096e-10 | 2.5444e-10 | 1.3341e-11 | 360581.219
450604.844 | 3.6404e-09 | 4.3846e-09 | 1.2552e-10 | 5.6508e-09 | 4.5295e-09 | 2.3206e-10 | 6.0757e-10 | 2.574e-10 | 1.3492e-11 | 360593.375
450617 | 3.6766e-09 | 4.3256e-09 | 1.2491e-10 | 5.6957e-09 | 4.5197e-09 | 2.3505e-10 | 6.1286e-10 | 2.5439e-10 | 1.3426e-11 | 360605.531
450629.188 | 3.7462e-09 | 4.4116e-09 | 1.2368e-10 | 5.6992e-09 | 4.4943e-09 | 2.3418e-10 | 6.0077e-10 | 2.5276e-10 | 1.3472e-11 | 360617.719
450641.344 | 3.6767e-09 | 4.3497e-09 | 1.239e-10 | 5.6973e-09 | 4.5206e-09 | 2.3609e-10 | 6.1451e-10 | 2.5723e-10 | 1.3553e-11 | 360629.875
450653.5 | 3.6805e-09 | 4.405e-09 | 1.2516e-10 | 5.6095e-09 | 4.5389e-09 | 2.3231e-10 | 6.1782e-10 | 2.5334e-10 | 1.3562e-11 | 360642.031
450665.688 | 3.7179e-09 | 4.3606e-09 | 1.2422e-10 | 5.7821e-09 | 4.466e-09 | 2.3663e-10 | 6.1015e-10 | 2.5718e-10 | 1.3595e-11 | 360654.219
450677.844 | 3.689e-09 | 4.3813e-09 | 1.2538e-10 | 5.6795e-09 | 4.5544e-09 | 2.3308e-10 | 6.083e-10 | 2.5394e-10 | 1.3512e-11 | 360666.375
450690 | 3.6688e-09 | 4.3745e-09 | 1.2558e-10 | 5.706e-09 | 4.5232e-09 | 2.3522e-10 | 6.0883e-10 | 2.5198e-10 | 1.3586e-11 | 360678.531
450702.188 | 3.6992e-09 | 4.4056e-09 | 1.2451e-10 | 5.6236e-09 | 4.52e-09 | 2.3437e-10 | 6.0641e-10 | 2.5411e-10 | 1.3555e-11 | 360690.719
450714.344 | 3.7003e-09 | 4.3837e-09 | 1.2437e-10 | 5.6308e-09 | 4.5636e-09 | 2.341e-10 | 6.1188e-10 | 2.5424e-10 | 1.3513e-11 | 360702.875
450726.5 | 3.7074e-09 | 4.3411e-09 | 1.243e-10 | 5.7255e-09 | 4.4824e-09 | 2.358e-10 | 6.1159e-10 | 2.5283e-10 | 1.3626e-11 | 360715.031
450738.688 | 3.6929e-09 | 4.4095e-09 | 1.2381e-10 | 5.6728e-09 | 4.5132e-09 | 2.3589e-10 | 6.0802e-10 | 2.5606e-10 | 1.3575e-11 | 360727.219
450750.844 | 3.6772e-09 | 4.4131e-09 | 1.2549e-10 | 5.6946e-09 | 4.5502e-09 | 2.3115e-10 | 6.1562e-10 | 2.5375e-10 | 1.3574e-11 | 360739.375
450763.031 | 3.6875e-09 | 4.3601e-09 | 1.2476e-10 | 5.6432e-09 | 4.5427e-09 | 2.3253e-10 | 6.1815e-10 | 2.5741e-10 | 1.3758e-11 | 360751.562
450775.188 | 3.7035e-09 | 4.3748e-09 | 1.2537e-10 | 5.668e-09 | 4.5316e-09 | 2.3362e-10 | 6.1375e-10 | 2.5316e-10 | 1.3563e-11 | 360763.719
450787.344 | 3.7108e-09 | 4.3655e-09 | 1.2408e-10 | 5.62e-09 | 4.5001e-09 | 2.3471e-10 | 6.0624e-10 | 2.5098e-10 | 1.3422e-11 | 360775.875
450799.531 | 3.6852e-09 | 4.377e-09 | 1.2505e-10 | 5.6692e-09 | 4.5127e-09 | 2.3433e-10 | 6.0627e-10 | 2.5356e-10 | 1.3607e-11 | 360788.062
450811.688 | 3.7249e-09 | 4.3546e-09 | 1.2567e-10 | 5.6582e-09 | 4.5408e-09 | 2.3317e-10 | 6.1656e-10 | 2.552e-10 | 1.3584e-11 | 360800.219
450823.844 | 3.6953e-09 | 4.3163e-09 | 1.2448e-10 | 5.7121e-09 | 4.5571e-09 | 2.3337e-10 | 6.1416e-10 | 2.5506e-10 | 1.3672e-11 | 360812.375
450836.031 | 3.7114e-09 | 4.3841e-09 | 1.26e-10 | 5.677e-09 | 4.4897e-09 | 2.3483e-10 | 6.1149e-10 | 2.5492e-10 | 1.355e-11 | 360824.562
450848.188 | 3.7155e-09 | 4.3823e-09 | 1.2462e-10 | 5.5772e-09 | 4.5313e-09 | 2.3313e-10 | 6.228e-10 | 2.5392e-10 | 1.3678e-11 | 360836.719
450860.344 | 3.779e-09 | 4.3664e-09 | 1.2549e-10 | 5.6724e-09 | 4.4911e-09 | 2.3355e-10 | 6.1502e-10 | 2.5557e-10 | 1.3325e-11 | 360848.875
450872.531 | 3.7179e-09 | 4.3701e-09 | 1.2504e-10 | 5.66e-09 | 4.4861e-09 | 2.3519e-10 | 6.139e-10 | 2.5647e-10 | 1.3351e-11 | 360861.062
450884.688 | 3.7062e-09 | 4.4282e-09 | 1.2483e-10 | 5.691e-09 | 4.5404e-09 | 2.3474e-10 | 6.0942e-10 | 2.5528e-10 | 1.3545e-11 | 360873.219
450896.844 | 3.6992e-09 | 4.3639e-09 | 1.2442e-10 | 5.7048e-09 | 4.4991e-09 | 2.3582e-10 | 6.0725e-10 | 2.5351e-10 | 1.3508e-11 | 360885.375
450909.031 | 3.6959e-09 | 4.3452e-09 | 1.25e-10 | 5.6597e-09 | 4.5195e-09 | 2.3416e-10 | 6.0866e-10 | 2.5379e-10 | 1.3649e-11 | 360897.562
450921.188 | 3.7195e-09 | 4.3229e-09 | 1.2335e-10 | 5.6194e-09 | 4.5084e-09 | 2.3317e-10 | 6.1431e-10 | 2.5566e-10 | 1.3647e-11 | 360909.719
450933.344 | 3.7262e-09 | 4.3161e-09 | 1.2446e-10 | 5.7057e-09 | 4.5415e-09 | 2.3323e-10 | 6.1141e-10 | 2.5514e-10 | 1.3485e-11 | 360921.875
450945.531 | 3.6994e-09 | 4.3667e-09 | 1.244e-10 | 5.6168e-09 | 4.5154e-09 | 2.3371e-10 | 6.113e-10 | 2.5378e-10 | 1.3552e-11 | 360934.062
450957.688 | 3.717e-09 | 4.3667e-09 | 1.2523e-10 | 5.6673e-09 | 4.5032e-09 | 2.3409e-10 | 6.112e-10 | 2.5495e-10 | 1.3448e-11 | 360946.219
450969.844 | 3.696e-09 | 4.3192e-09 | 1.236e-10 | 5.65e-09 | 4.5253e-09 | 2.3478e-10 | 6.1046e-10 | 2.5375e-10 | 1.359e-11 | 360958.375
450982.031 | 3.6729e-09 | 4.3547e-09 | 1.2558e-10 | 5.6787e-09 | 4.5418e-09 | 2.3474e-10 | 6.0687e-10 | 2.5433e-10 | 1.3499e-11 | 360970.562
450994.188 | 3.701e-09 | 4.3466e-09 | 1.2507e-10 | 5.7023e-09 | 4.5429e-09 | 2.3472e-10 | 6.0849e-10 | 2.5523e-10 | 1.3614e-11 | 360982.719
451006.344 | 3.7257e-09 | 4.3252e-09 | 1.2486e-10 | 5.6179e-09 | 4.5141e-09 | 2.342e-10 | 6.0856e-10 | 2.5378e-10 | 1.3551e-11 | 360994.875
451018.531 | 3.6899e-09 | 4.4103e-09 | 1.2327e-10 | 5.5955e-09 | 4.5116e-09 | 2.299e-10 | 6.1489e-10 | 2.5405e-10 | 1.3471e-11 | 361007.062
451030.688 | 3.6642e-09 | 4.346e-09 | 1.241e-10 | 5.669e-09 | 4.4508e-09 | 2.3524e-10 | 6.2071e-10 | 2.5119e-10 | 1.3566e-11 | 361019.219
451042.844 | 3.6904e-09 | 4.3562e-09 | 1.2429e-10 | 5.6945e-09 | 4.5484e-09 | 2.3642e-10 | 6.1789e-10 | 2.5333e-10 | 1.3603e-11 | 361031.375
451055.031 | 3.655e-09 | 4.3762e-09 | 1.2327e-10 | 5.6146e-09 | 4.509e-09 | 2.335e-10 | 6.1198e-10 | 2.5451e-10 | 1.3483e-11 | 361043.562
451067.188 | 3.7072e-09 | 4.3579e-09 | 1.2469e-10 | 5.6783e-09 | 4.5393e-09 | 2.3627e-10 | 6.1065e-10 | 2.5005e-10 | 1.3536e-11 | 361055.719
451079.344 | 3.6837e-09 | 4.3239e-09 | 1.2327e-10 | 5.592e-09 | 4.4673e-09 | 2.3617e-10 | 6.1491e-10 | 2.5397e-10 | 1.3441e-11 | 361067.875
451091.531 | 3.6908e-09 | 4.3426e-09 | 1.2358e-10 | 5.658e-09 | 4.443e-09 | 2.3335e-10 | 6.0722e-10 | 2.5175e-10 | 1.3407e-11 | 361080.062
451103.688 | 3.723e-09 | 4.3489e-09 | 1.2411e-10 | 5.5761e-09 | 4.5747e-09 | 2.3261e-10 | 6.0178e-10 | 2.5358e-10 | 1.3714e-11 | 361092.219
451115.844 | 3.6901e-09 | 4.3613e-09 | 1.2367e-10 | 5.6069e-09 | 4.4653e-09 | 2.3365e-10 | 6.1048e-10 | 2.5398e-10 | 1.3525e-11 | 361104.375
451128.031 | 3.6923e-09 | 4.3512e-09 | 1.2343e-10 | 5.6381e-09 | 4.5255e-09 | 2.3313e-10 | 6.1384e-10 | 2.4998e-10 | 1.3485e-11 | 361116.562
451140.188 | 3.7046e-09 | 4.3752e-09 | 1.2381e-10 | 5.733e-09 | 4.5144e-09 | 2.3587e-10 | 6.1108e-10 | 2.5543e-10 | 1.3477e-11 | 361128.719
451152.375 | 3.6895e-09 | 4.3676e-09 | 1.2464e-10 | 5.6126e-09 | 4.5296e-09 | 2.3553e-10 | 6.0473e-10 | 2.533e-10 | 1.3406e-11 | 361140.906
451164.531 | 3.7171e-09 | 4.3976e-09 | 1.2475e-10 | 5.6224e-09 | 4.4933e-09 | 2.3314e-10 | 6.1483e-10 | 2.5093e-10 | 1.3463e-11 | 361153.062
451176.688 | 3.7244e-09 | 4.3514e-09 | 1.2483e-10 | 5.6432e-09 | 4.5114e-09 | 2.3347e-10 | 6.1347e-10 | 2.5125e-10 | 1.3377e-11 | 361165.219
451188.875 | 3.67e-09 | 4.3118e-09 | 1.249e-10 | 5.6901e-09 | 4.501e-09 | 2.3194e-10 | 6.1181e-10 | 2.5434e-10 | 1.3623e-11 | 361177.406
451201.031 | 3.7394e-09 | 4.3573e-09 | 1.2513e-10 | 5.6506e-09 | 4.47e-09 | 2.3529e-10 | 6.1304e-10 | 2.5496e-10 | 1.3616e-11 | 361189.562
451213.188 | 3.7252e-09 | 4.3986e-09 | 1.2448e-10 | 5.7209e-09 | 4.5019e-09 | 2.3288e-10 | 6.1067e-10 | 2.5355e-10 | 1.3403e-11 | 361201.719
451225.375 | 3.686e-09 | 4.3436e-09 | 1.2536e-10 | 5.7254e-09 | 4.5053e-09 | 2.3485e-10 | 6.0845e-10 | 2.5473e-10 | 1.3541e-11 | 361213.906
451237.531 | 3.6955e-09 | 4.3433e-09 | 1.2469e-10 | 5.6578e-09 | 4.5425e-09 | 2.346e-10 | 6.0917e-10 | 2.5247e-10 | 1.3653e-11 | 361226.062
451249.688 | 3.6972e-09 | 4.3532e-09 | 1.2422e-10 | 5.6176e-09 | 4.5334e-09 | 2.3472e-10 | 6.1438e-10 | 2.5106e-10 | 1.3503e-11 | 361238.219
451261.875 | 3.7096e-09 | 4.3621e-09 | 1.2677e-10 | 5.6623e-09 | 4.47e-09 | 2.3503e-10 | 6.0998e-10 | 2.547e-10 | 1.3465e-11 | 361250.406
451274.031 | 3.6991e-09 | 4.3514e-09 | 1.2394e-10 | 5.65e-09 | 4.4538e-09 | 2.3304e-10 | 6.1526e-10 | 2.5465e-10 | 1.3497e-11 | 361262.562
451286.188 | 3.6728e-09 | 4.3575e-09 | 1.2329e-10 | 5.6856e-09 | 4.5033e-09 | 2.3448e-10 | 6.1204e-10 | 2.5156e-10 | 1.352e-11 | 361274.719
451298.375 | 3.6932e-09 | 4.3279e-09 | 1.2558e-10 | 5.632e-09 | 4.5546e-09 | 2.3339e-10 | 6.0677e-10 | 2.5659e-10 | 1.3557e-11 | 361286.906
451310.531 | 3.6903e-09 | 4.3674e-09 | 1.243e-10 | 5.6401e-09 | 4.4885e-09 | 2.3388e-10 | 6.1058e-10 | 2.5319e-10 | 1.3502e-11 | 361299.062
451322.688 | 3.6854e-09 | 4.3741e-09 | 1.2348e-10 | 5.6722e-09 | 4.5309e-09 | 2.3456e-10 | 6.0941e-10 | 2.539e-10 | 1.3549e-11 | 361311.219
451334.875 | 3.6828e-09 | 4.3223e-09 | 1.2419e-10 | 5.6274e-09 | 4.5015e-09 | 2.3426e-10 | 6.0443e-10 | 2.5213e-10 | 1.3455e-11 | 361323.406
451347.031 | 3.7191e-09 | 4.3127e-09 | 1.2277e-10 | 5.6238e-09 | 4.5405e-09 | 2.3372e-10 | 6.118e-10 | 2.5398e-10 | 1.3473e-11 | 361335.562
451359.188 | 3.7183e-09 | 4.3958e-09 | 1.2514e-10 | 5.6519e-09 | 4.5529e-09 | 2.327e-10 | 6.0766e-10 | 2.4996e-10 | 1.3559e-11 | 361347.719
451371.375 | 3.6884e-09 | 4.3243e-09 | 1.2394e-10 | 5.6419e-09 | 4.5362e-09 | 2.3519e-10 | 6.1121e-10 | 2.5417e-10 | 1.3842e-11 | 361359.906
451383.531 | 3.7492e-09 | 4.3474e-09 | 1.2451e-10 | 5.6952e-09 | 4.5712e-09 | 2.3394e-10 | 6.1651e-10 | 2.5468e-10 | 1.348e-11 | 361372.062
451395.688 | 3.6878e-09 | 4.42e-09 | 1.2439e-10 | 5.6893e-09 | 4.4858e-09 | 2.3448e-10 | 6.0578e-10 | 2.5256e-10 | 1.3742e-11 | 361384.219
451407.875 | 3.7075e-09 | 4.3537e-09 | 1.2385e-10 | 5.6311e-09 | 4.4767e-09 | 2.3496e-10 | 6.0622e-10 | 2.5114e-10 | 1.3618e-11 | 361396.406
451420.031 | 3.6897e-09 | 4.3709e-09 | 1.2379e-10 | 5.5845e-09 | 4.4994e-09 | 2.3155e-10 | 6.0729e-10 | 2.562e-10 | 1.355e-11 | 361408.562
451432.188 | 3.6808e-09 | 4.3568e-09 | 1.2233e-10 | 5.624e-09 | 4.586e-09 | 2.339e-10 | 6.032e-10 | 2.518e-10 | 1.3441e-11 | 361420.719
451444.375 | 3.6918e-09 | 4.3894e-09 | 1.2464e-10 | 5.6458e-09 | 4.5023e-09 | 2.347e-10 | 6.0547e-10 | 2.532e-10 | 1.361e-11 | 361432.906
451456.531 | 3.7284e-09 | 4.3681e-09 | 1.2439e-10 | 5.6252e-09 | 4.5291e-09 | 2.3548e-10 | 6.1467e-10 | 2.5306e-10 | 1.3743e-11 | 361445.062
451468.688 | 3.7144e-09 | 4.3941e-09 | 1.2501e-10 | 5.5734e-09 | 4.4795e-09 | 2.3646e-10 | 6.088e-10 | 2.5188e-10 | 1.3437e-11 | 361457.219
451480.875 | 3.7197e-09 | 4.373e-09 | 1.2408e-10 | 5.6919e-09 | 4.5271e-09 | 2.3449e-10 | 6.1329e-10 | 2.5457e-10 | 1.3566e-11 | 361469.406
451493.031 | 3.7289e-09 | 4.3628e-09 | 1.2377e-10 | 5.6671e-09 | 4.5189e-09 | 2.3542e-10 | 6.0765e-10 | 2.5355e-10 | 1.3578e-11 | 361481.562
451505.188 | 3.6952e-09 | 4.3706e-09 | 1.2578e-10 | 5.6164e-09 | 4.534e-09 | 2.3377e-10 | 6.1174e-10 | 2.5412e-10 | 1.3608e-11 | 361493.719
451517.375 | 3.6947e-09 | 4.3385e-09 | 1.2541e-10 | 5.623e-09 | 4.5124e-09 | 2.3443e-10 | 6.0813e-10 | 2.5468e-10 | 1.3422e-11 | 361505.906
451529.531 | 3.6897e-09 | 4.4019e-09 | 1.2373e-10 | 5.6311e-09 | 4.5276e-09 | 2.37e-10 | 6.0776e-10 | 2.5298e-10 | 1.3667e-11 | 361518.062
451541.719 | 3.697e-09 | 4.3377e-09 | 1.2444e-10 | 5.5914e-09 | 4.499e-09 | 2.3374e-10 | 6.0259e-10 | 2.5291e-10 | 1.3391e-11 | 361530.25
451553.875 | 3.6814e-09 | 4.3792e-09 | 1.2368e-10 | 5.6981e-09 | 4.5104e-09 | 2.3362e-10 | 6.1709e-10 | 2.5336e-10 | 1.3492e-11 | 361542.406
451566.031 | 3.684e-09 | 4.3876e-09 | 1.2449e-10 | 5.6621e-09 | 4.4978e-09 | 2.3191e-10 | 6.1141e-10 | 2.5267e-10 | 1.3472e-11 | 361554.562
451578.219 | 3.724e-09 | 4.3385e-09 | 1.2439e-10 | 5.6731e-09 | 4.5577e-09 | 2.3318e-10 | 6.084e-10 | 2.5246e-10 | 1.3395e-11 | 361566.75
451590.375 | 3.6924e-09 | 4.3798e-09 | 1.2745e-10 | 5.6016e-09 | 4.5473e-09 | 2.3541e-10 | 6.0979e-10 | 2.5276e-10 | 1.3668e-11 | 361578.906
451602.531 | 3.7473e-09 | 4.3791e-09 | 1.247e-10 | 5.6523e-09 | 4.5231e-09 | 2.3601e-10 | 6.1504e-10 | 2.5336e-10 | 1.3631e-11 | 361591.062
451614.719 | 3.7146e-09 | 4.4036e-09 | 1.2409e-10 | 5.7064e-09 | 4.562e-09 | 2.3477e-10 | 6.1439e-10 | 2.5426e-10 | 1.3448e-11 | 361603.25
451626.875 | 3.718e-09 | 4.3484e-09 | 1.2537e-10 | 5.6263e-09 | 4.5052e-09 | 2.3409e-10 | 6.1376e-10 | 2.5272e-10 | 1.3594e-11 | 361615.406
451639.031 | 3.7188e-09 | 4.3706e-09 | 1.2473e-10 | 5.6223e-09 | 4.5336e-09 | 2.3402e-10 | 6.1059e-10 | 2.5311e-10 | 1.3639e-11 | 361627.562
451651.219 | 3.6924e-09 | 4.4122e-09 | 1.2475e-10 | 5.6165e-09 | 4.5105e-09 | 2.3538e-10 | 6.0824e-10 | 2.5185e-10 | 1.35e-11 | 361639.75
451663.375 | 3.7082e-09 | 4.3856e-09 | 1.257e-10 | 5.6955e-09 | 4.514e-09 | 2.3407e-10 | 6.1408e-10 | 2.5296e-10 | 1.3618e-11 | 361651.906
451675.531 | 3.6867e-09 | 4.3894e-09 | 1.2377e-10 | 5.6197e-09 | 4.5215e-09 | 2.3603e-10 | 6.1091e-10 | 2.5388e-10 | 1.365e-11 | 361664.062
451687.719 | 3.6936e-09 | 4.4063e-09 | 1.2508e-10 | 5.596e-09 | 4.5408e-09 | 2.3588e-10 | 6.1533e-10 | 2.5258e-10 | 1.354e-11 | 361676.25
451699.875 | 3.7361e-09 | 4.3332e-09 | 1.2442e-10 | 5.6254e-09 | 4.4941e-09 | 2.3418e-10 | 6.0516e-10 | 2.5249e-10 | 1.3642e-11 | 361688.406
451712.031 | 3.6985e-09 | 4.3813e-09 | 1.2333e-10 | 5.6389e-09 | 4.5778e-09 | 2.3361e-10 | 6.0733e-10 | 2.5271e-10 | 1.3573e-11 | 361700.562
451724.219 | 3.7229e-09 | 4.3405e-09 | 1.2523e-10 | 5.6492e-09 | 4.5409e-09 | 2.3385e-10 | 6.078e-10 | 2.5269e-10 | 1.3313e-11 | 361712.75
451736.375 | 3.6832e-09 | 4.3433e-09 | 1.2456e-10 | 5.6505e-09 | 4.5134e-09 | 2.3184e-10 | 6.101e-10 | 2.5273e-10 | 1.3572e-11 | 361724.906
451748.531 | 3.6849e-09 | 4.3951e-09 | 1.2541e-10 | 5.6286e-09 | 4.5101e-09 | 2.3233e-10 | 6.0695e-10 | 2.5221e-10 | 1.3298e-11 | 361737.062
451760.719 | 3.6547e-09 | 4.3529e-09 | 1.2433e-10 | 5.6671e-09 | 4.466e-09 | 2.3532e-10 | 6.0469e-10 | 2.531e-10 | 1.3427e-11 | 361749.25
451772.875 | 3.6837e-09 | 4.3801e-09 | 1.244e-10 | 5.6573e-09 | 4.5754e-09 | 2.3277e-10 | 6.1277e-10 | 2.5348e-10 | 1.3774e-11 | 361761.406
451785.031 | 3.7011e-09 | 4.3791e-09 | 1.2317e-10 | 5.6144e-09 | 4.4917e-09 | 2.3498e-10 | 6.062e-10 | 2.5327e-10 | 1.3712e-11 | 361773.562
451797.219 | 3.6874e-09 | 4.4071e-09 | 1.24e-10 | 5.6499e-09 | 4.528e-09 | 2.3257e-10 | 6.1259e-10 | 2.5348e-10 | 1.3541e-11 | 361785.75
451809.375 | 3.7035e-09 | 4.3848e-09 | 1.245e-10 | 5.6262e-09 | 4.5305e-09 | 2.321e-10 | 6.1002e-10 | 2.5198e-10 | 1.3625e-11 | 361797.906
451821.531 | 3.6884e-09 | 4.3377e-09 | 1.229e-10 | 5.5784e-09 | 4.4895e-09 | 2.3404e-10 | 6.028e-10 | 2.5014e-10 | 1.3456e-11 | 361810.062
451833.719 | 3.6915e-09 | 4.3497e-09 | 1.2374e-10 | 5.6157e-09 | 4.5147e-09 | 2.3192e-10 | 6.0584e-10 | 2.5066e-10 | 1.3342e-11 | 361822.25
451845.875 | 3.6673e-09 | 4.3939e-09 | 1.241e-10 | 5.5914e-09 | 4.564e-09 | 2.329e-10 | 6.0502e-10 | 2.5394e-10 | 1.3468e-11 | 361834.406
451858.031 | 3.6329e-09 | 4.3606e-09 | 1.2368e-10 | 5.5638e-09 | 4.4818e-09 | 2.3349e-10 | 6.1138e-10 | 2.5158e-10 | 1.3327e-11 | 361846.562
451870.219 | 3.6882e-09 | 4.339e-09 | 1.2496e-10 | 5.6412e-09 | 4.5351e-09 | 2.3195e-10 | 6.067e-10 | 2.5128e-10 | 1.3572e-11 | 361858.75
451882.375 | 3.6518e-09 | 4.3536e-09 | 1.2346e-10 | 5.6149e-09 | 4.4882e-09 | 2.3264e-10 | 6.0382e-10 | 2.5156e-10 | 1.366e-11 | 361870.906
451894.563 | 3.7123e-09 | 4.3893e-09 | 1.2524e-10 | 5.5974e-09 | 4.4578e-09 | 2.3349e-10 | 6.049e-10 | 2.5132e-10 | 1.3378e-11 | 361883.094
451906.719 | 3.6873e-09 | 4.3606e-09 | 1.2307e-10 | 5.5965e-09 | 4.4486e-09 | 2.3442e-10 | 6.0321e-10 | 2.5203e-10 | 1.3564e-11 | 361895.25
451918.875 | 3.6997e-09 | 4.3143e-09 | 1.232e-10 | 5.6255e-09 | 4.5272e-09 | 2.3516e-10 | 6.0174e-10 | 2.5254e-10 | 1.3539e-11 | 361907.406
451931.063 | 3.7052e-09 | 4.3556e-09 | 1.2307e-10 | 5.5912e-09 | 4.4717e-09 | 2.3439e-10 | 6.0885e-10 | 2.5144e-10 | 1.3414e-11 | 361919.594
451943.219 | 3.7102e-09 | 4.3454e-09 | 1.2263e-10 | 5.6202e-09 | 4.5596e-09 | 2.3287e-10 | 6.1381e-10 | 2.5291e-10 | 1.3737e-11 | 361931.75
451955.375 | 3.7208e-09 | 4.3806e-09 | 1.2299e-10 | 5.6041e-09 | 4.5206e-09 | 2.3295e-10 | 6.0482e-10 | 2.5048e-10 | 1.3489e-11 | 361943.906
451967.563 | 3.6765e-09 | 4.3227e-09 | 1.2494e-10 | 5.6056e-09 | 4.525e-09 | 2.347e-10 | 5.944e-10 | 2.5046e-10 | 1.3406e-11 | 361956.094
451979.719 | 3.6321e-09 | 4.3978e-09 | 1.2268e-10 | 5.5848e-09 | 4.4925e-09 | 2.3181e-10 | 5.9583e-10 | 2.5208e-10 | 1.3275e-11 | 361968.25
451991.875 | 3.6488e-09 | 4.3728e-09 | 1.253e-10 | 5.5961e-09 | 4.5018e-09 | 2.3298e-10 | 6.0109e-10 | 2.4944e-10 | 1.3467e-11 | 361980.406
452004.063 | 3.675e-09 | 4.3563e-09 | 1.2266e-10 | 5.6258e-09 | 4.5041e-09 | 2.3236e-10 | 6.0092e-10 | 2.476e-10 | 1.3329e-11 | 361992.594
452016.219 | 3.6798e-09 | 4.3989e-09 | 1.2266e-10 | 5.6065e-09 | 4.4814e-09 | 2.3346e-10 | 5.9985e-10 | 2.4996e-10 | 1.3446e-11 | 362004.75
452028.375 | 3.6645e-09 | 4.3856e-09 | 1.2347e-10 | 5.6196e-09 | 4.5152e-09 | 2.3398e-10 | 6.0694e-10 | 2.519e-10 | 1.3718e-11 | 362016.906
452040.563 | 3.7048e-09 | 4.3584e-09 | 1.2234e-10 | 5.5511e-09 | 4.5259e-09 | 2.3538e-10 | 5.9741e-10 | 2.5124e-10 | 1.3491e-11 | 362029.094
452052.719 | 3.6812e-09 | 4.3411e-09 | 1.2331e-10 | 5.5141e-09 | 4.4701e-09 | 2.3277e-10 | 6.057e-10 | 2.5045e-10 | 1.3518e-11 | 362041.25
452064.875 | 3.6811e-09 | 4.342e-09 | 1.2428e-10 | 5.6153e-09 | 4.504e-09 | 2.3204e-10 | 6.0683e-10 | 2.4948e-10 | 1.3528e-11 | 362053.406
452077.063 | 3.693e-09 | 4.3893e-09 | 1.2391e-10 | 5.6176e-09 | 4.4945e-09 | 2.3569e-10 | 6.0894e-10 | 2.4949e-10 | 1.3326e-11 | 362065.594
452089.219 | 3.6682e-09 | 4.3472e-09 | 1.2305e-10 | 5.535e-09 | 4.4747e-09 | 2.3102e-10 | 6.0528e-10 | 2.5173e-10 | 1.3192e-11 | 362077.75
452101.375 | 3.6925e-09 | 4.3626e-09 | 1.239e-10 | 5.5879e-09 | 4.475e-09 | 2.3341e-10 | 6.066e-10 | 2.5457e-10 | 1.3494e-11 | 362089.906
452113.563 | 3.693e-09 | 4.3536e-09 | 1.2257e-10 | 5.5769e-09 | 4.4964e-09 | 2.3494e-10 | 6.0264e-10 | 2.4817e-10 | 1.343e-11 | 362102.094
452125.719 | 3.6698e-09 | 4.3431e-09 | 1.2219e-10 | 5.5981e-09 | 4.5027e-09 | 2.3388e-10 | 6.0366e-10 | 2.501e-10 | 1.3449e-11 | 362114.25
452137.875 | 3.6874e-09 | 4.3308e-09 | 1.2331e-10 | 5.6175e-09 | 4.4774e-09 | 2.327e-10 | 6.0441e-10 | 2.4963e-10 | 1.3361e-11 | 362126.406
452150.063 | 3.6893e-09 | 4.2871e-09 | 1.2215e-10 | 5.5786e-09 | 4.4806e-09 | 2.308e-10 | 6.0508e-10 | 2.5282e-10 | 1.3321e-11 | 362138.594
452162.219 | 3.6947e-09 | 4.3192e-09 | 1.2339e-10 | 5.613e-09 | 4.5557e-09 | 2.3362e-10 | 5.9964e-10 | 2.5095e-10 | 1.3447e-11 | 362150.75
452174.375 | 3.6915e-09 | 4.3468e-09 | 1.2355e-10 | 5.6107e-09 | 4.4839e-09 | 2.3273e-10 | 6.0401e-10 | 2.5133e-10 | 1.344e-11 | 362162.906
452186.563 | 3.6901e-09 | 4.3333e-09 | 1.2386e-10 | 5.5843e-09 | 4.4712e-09 | 2.3395e-10 | 6.0217e-10 | 2.5265e-10 | 1.3484e-11 | 362175.094
452198.719 | 3.6738e-09 | 4.2962e-09 | 1.2333e-10 | 5.6e-09 | 4.4989e-09 | 2.3321e-10 | 6.0534e-10 | 2.5065e-10 | 1.3489e-11 | 362187.25
452210.875 | 3.662e-09 | 4.3315e-09 | 1.2221e-10 | 5.5878e-09 | 4.5247e-09 | 2.3402e-10 | 5.9898e-10 | 2.5072e-10 | 1.3474e-11 | 362199.406
452223.063 | 3.6902e-09 | 4.3534e-09 | 1.2344e-10 | 5.6077e-09 | 4.5134e-09 | 2.3439e-10 | 6.0224e-10 | 2.5195e-10 | 1.3381e-11 | 362211.594
452235.219 | 3.6782e-09 | 4.3393e-09 | 1.2307e-10 | 5.5936e-09 | 4.4941e-09 | 2.3094e-10 | 6.0601e-10 | 2.5132e-10 | 1.3528e-11 | 362223.75
452247.375 | 3.6949e-09 | 4.3782e-09 | 1.2126e-10 | 5.6094e-09 | 4.5005e-09 | 2.3386e-10 | 6.0478e-10 | 2.5023e-10 | 1.3432e-11 | 362235.906
452259.563 | 3.6788e-09 | 4.3774e-09 | 1.2305e-10 | 5.6294e-09 | 4.4708e-09 | 2.3352e-10 | 6.1031e-10 | 2.5356e-10 | 1.3464e-11 | 362248.094
452271.719 | 3.723e-09 | 4.2813e-09 | 1.2368e-10 | 5.6199e-09 | 4.4672e-09 | 2.3521e-10 | 6.0967e-10 | 2.5361e-10 | 1.3544e-11 | 362260.25
452283.906 | 3.7202e-09 | 4.3699e-09 | 1.2404e-10 | 5.5434e-09 | 4.5355e-09 | 2.3391e-10 | 6.0331e-10 | 2.5225e-10 | 1.3567e-11 | 362272.437
452296.063 | 3.6953e-09 | 4.3786e-09 | 1.2397e-10 | 5.6177e-09 | 4.4649e-09 | 2.3364e-10 | 6.0574e-10 | 2.52e-10 | 1.3527e-11 | 362284.594
452308.219 | 3.7522e-09 | 4.378e-09 | 1.2365e-10 | 5.644e-09 | 4.5347e-09 | 2.319e-10 | 6.1066e-10 | 2.5236e-10 | 1.3607e-11 | 362296.75
452320.406 | 3.7098e-09 | 4.3523e-09 | 1.245e-10 | 5.6178e-09 | 4.5138e-09 | 2.3251e-10 | 6.0677e-10 | 2.5382e-10 | 1.3493e-11 | 362308.937
452332.563 | 3.689e-09 | 4.3246e-09 | 1.2445e-10 | 5.6638e-09 | 4.5145e-09 | 2.3126e-10 | 6.1238e-10 | 2.5279e-10 | 1.3354e-11 | 362321.094
452344.719 | 3.7198e-09 | 4.3262e-09 | 1.2323e-10 | 5.5686e-09 | 4.523e-09 | 2.333e-10 | 6.058e-10 | 2.5306e-10 | 1.3613e-11 | 362333.25
452356.906 | 3.7047e-09 | 4.4214e-09 | 1.2609e-10 | 5.6213e-09 | 4.5222e-09 | 2.3434e-10 | 6.1888e-10 | 2.5414e-10 | 1.3538e-11 | 362345.437
452369.063 | 3.6915e-09 | 4.3384e-09 | 1.2397e-10 | 5.6629e-09 | 4.5125e-09 | 2.309e-10 | 6.1101e-10 | 2.5226e-10 | 1.3457e-11 | 362357.594
452381.219 | 3.6982e-09 | 4.3827e-09 | 1.2262e-10 | 5.6829e-09 | 4.5396e-09 | 2.3356e-10 | 6.0893e-10 | 2.5122e-10 | 1.3556e-11 | 362369.75
452393.406 | 3.7035e-09 | 4.3652e-09 | 1.2543e-10 | 5.6322e-09 | 4.5136e-09 | 2.344e-10 | 6.0475e-10 | 2.517e-10 | 1.3497e-11 | 362381.937
452405.563 | 3.6953e-09 | 4.3442e-09 | 1.2348e-10 | 5.6291e-09 | 4.5574e-09 | 2.3315e-10 | 6.1084e-10 | 2.5194e-10 | 1.3437e-11 | 362394.094
452417.719 | 3.7282e-09 | 4.3507e-09 | 1.2339e-10 | 5.6644e-09 | 4.4975e-09 | 2.3251e-10 | 6.0322e-10 | 2.5197e-10 | 1.3472e-11 | 362406.25
452429.906 | 3.7124e-09 | 4.3274e-09 | 1.229e-10 | 5.7238e-09 | 4.5399e-09 | 2.3443e-10 | 6.0647e-10 | 2.5255e-10 | 1.3709e-11 | 362418.437
452442.063 | 3.699e-09 | 4.3751e-09 | 1.2311e-10 | 5.6406e-09 | 4.4988e-09 | 2.3544e-10 | 6.0917e-10 | 2.4989e-10 | 1.3559e-11 | 362430.594
452454.219 | 3.7169e-09 | 4.3341e-09 | 1.2353e-10 | 5.6604e-09 | 4.5228e-09 | 2.3484e-10 | 6.1328e-10 | 2.5132e-10 | 1.3605e-11 | 362442.75
452466.406 | 3.7105e-09 | 4.3314e-09 | 1.2346e-10 | 5.6282e-09 | 4.5247e-09 | 2.3269e-10 | 6.0555e-10 | 2.5195e-10 | 1.3644e-11 | 362454.937
452478.563 | 3.6503e-09 | 4.3592e-09 | 1.2411e-10 | 5.6111e-09 | 4.5115e-09 | 2.3285e-10 | 6.1378e-10 | 2.528e-10 | 1.3471e-11 | 362467.094
452490.719 | 3.7228e-09 | 4.3606e-09 | 1.2347e-10 | 5.6493e-09 | 4.4968e-09 | 2.3222e-10 | 6.1094e-10 | 2.5274e-10 | 1.3528e-11 | 362479.25
452502.906 | 3.6873e-09 | 4.3069e-09 | 1.2205e-10 | 5.6487e-09 | 4.515e-09 | 2.3309e-10 | 6.0382e-10 | 2.4986e-10 | 1.3544e-11 | 362491.437
452515.063 | 3.688e-09 | 4.2825e-09 | 1.2362e-10 | 5.6596e-09 | 4.4985e-09 | 2.3571e-10 | 6.0597e-10 | 2.5014e-10 | 1.3405e-11 | 362503.594
452527.219 | 3.6998e-09 | 4.3186e-09 | 1.2359e-10 | 5.6546e-09 | 4.5089e-09 | 2.3287e-10 | 6.1238e-10 | 2.5109e-10 | 1.373e-11 | 362515.75
452539.406 | 3.6888e-09 | 4.3567e-09 | 1.2378e-10 | 5.5963e-09 | 4.4926e-09 | 2.3323e-10 | 6.1308e-10 | 2.5151e-10 | 1.3588e-11 | 362527.937
452551.563 | 3.6628e-09 | 4.3555e-09 | 1.2436e-10 | 5.559e-09 | 4.5025e-09 | 2.3391e-10 | 6.0692e-10 | 2.5403e-10 | 1.3465e-11 | 362540.094
452563.719 | 3.6956e-09 | 4.3404e-09 | 1.2373e-10 | 5.6748e-09 | 4.5144e-09 | 2.3453e-10 | 6.0595e-10 | 2.5237e-10 | 1.3606e-11 | 362552.25
452575.906 | 3.7257e-09 | 4.3181e-09 | 1.2328e-10 | 5.5792e-09 | 4.5295e-09 | 2.3279e-10 | 6.1085e-10 | 2.5204e-10 | 1.3543e-11 | 362564.437
452588.063 | 3.6952e-09 | 4.3924e-09 | 1.2224e-10 | 5.6858e-09 | 4.4687e-09 | 2.3351e-10 | 6.0931e-10 | 2.5232e-10 | 1.3532e-11 | 362576.594
452600.219 | 3.6943e-09 | 4.3733e-09 | 1.2341e-10 | 5.6226e-09 | 4.4795e-09 | 2.3496e-10 | 6.1144e-10 | 2.5338e-10 | 1.3565e-11 | 362588.75
452612.406 | 3.6869e-09 | 4.3709e-09 | 1.2493e-10 | 5.6386e-09 | 4.4837e-09 | 2.3373e-10 | 6.0793e-10 | 2.5196e-10 | 1.3507e-11 | 362600.937
452624.563 | 3.6879e-09 | 4.3524e-09 | 1.2371e-10 | 5.6061e-09 | 4.472e-09 | 2.3407e-10 | 6.0453e-10 | 2.5279e-10 | 1.345e-11 | 362613.094
452636.719 | 3.6457e-09 | 4.3532e-09 | 1.2358e-10 | 5.5883e-09 | 4.4653e-09 | 2.3257e-10 | 6.0833e-10 | 2.5153e-10 | 1.347e-11 | 362625.25
452648.906 | 3.7169e-09 | 4.3173e-09 | 1.2259e-10 | 5.5924e-09 | 4.4612e-09 | 2.3438e-10 | 6.0765e-10 | 2.5356e-10 | 1.3432e-11 | 362637.437
452661.063 | 3.6568e-09 | 4.3241e-09 | 1.2412e-10 | 5.6324e-09 | 4.4841e-09 | 2.3163e-10 | 6.0517e-10 | 2.543e-10 | 1.3378e-11 | 362649.594
452673.25 | 3.6895e-09 | 4.3119e-09 | 1.2524e-10 | 5.6139e-09 | 4.4926e-09 | 2.3305e-10 | 6.0317e-10 | 2.5048e-10 | 1.3674e-11 | 362661.781
452685.406 | 3.6626e-09 | 4.2981e-09 | 1.2402e-10 | 5.6134e-09 | 4.4479e-09 | 2.3532e-10 | 6.0679e-10 | 2.5258e-10 | 1.331e-11 | 362673.937
452697.563 | 3.6602e-09 | 4.3307e-09 | 1.2441e-10 | 5.6753e-09 | 4.4651e-09 | 2.3219e-10 | 6.1143e-10 | 2.5147e-10 | 1.342e-11 | 362686.094
452709.75 | 3.6758e-09 | 4.337e-09 | 1.2302e-10 | 5.5965e-09 | 4.4599e-09 | 2.3338e-10 | 6.0339e-10 | 2.5187e-10 | 1.345e-11 | 362698.281
452721.906 | 3.6635e-09 | 4.3014e-09 | 1.2192e-10 | 5.646e-09 | 4.4834e-09 | 2.308e-10 | 6.0281e-10 | 2.5142e-10 | 1.3368e-11 | 362710.437
452734.063 | 3.7214e-09 | 4.3734e-09 | 1.2327e-10 | 5.6003e-09 | 4.4606e-09 | 2.3441e-10 | 6.0283e-10 | 2.5051e-10 | 1.3576e-11 | 362722.594
452746.25 | 3.6872e-09 | 4.3453e-09 | 1.221e-10 | 5.6881e-09 | 4.4778e-09 | 2.3209e-10 | 6.0448e-10 | 2.5493e-10 | 1.3333e-11 | 362734.781
452758.406 | 3.6726e-09 | 4.3031e-09 | 1.2305e-10 | 5.6086e-09 | 4.4851e-09 | 2.3382e-10 | 6.0913e-10 | 2.5432e-10 | 1.3531e-11 | 362746.937
452770.563 | 3.6805e-09 | 4.3305e-09 | 1.2259e-10 | 5.6125e-09 | 4.4628e-09 | 2.3181e-10 | 6.1116e-10 | 2.5334e-10 | 1.3489e-11 | 362759.094
452782.75 | 3.7048e-09 | 4.3698e-09 | 1.2288e-10 | 5.6612e-09 | 4.4632e-09 | 2.3275e-10 | 6.0747e-10 | 2.5265e-10 | 1.3661e-11 | 362771.281
452794.906 | 3.6849e-09 | 4.3236e-09 | 1.2307e-10 | 5.581e-09 | 4.4836e-09 | 2.3401e-10 | 6.1017e-10 | 2.5407e-10 | 1.3511e-11 | 362783.437
452807.063 | 3.7023e-09 | 4.3307e-09 | 1.2355e-10 | 5.5716e-09 | 4.4733e-09 | 2.3057e-10 | 6.0341e-10 | 2.5428e-10 | 1.3453e-11 | 362795.594
452819.25 | 3.7051e-09 | 4.3297e-09 | 1.2398e-10 | 5.6059e-09 | 4.5107e-09 | 2.3322e-10 | 6.0511e-10 | 2.5315e-10 | 1.3556e-11 | 362807.781
452831.406 | 3.6799e-09 | 4.2946e-09 | 1.2366e-10 | 5.636e-09 | 4.4835e-09 | 2.3357e-10 | 6.0537e-10 | 2.499e-10 | 1.3518e-11 | 362819.937
452843.563 | 3.6323e-09 | 4.3119e-09 | 1.243e-10 | 5.5689e-09 | 4.4566e-09 | 2.3411e-10 | 6.1059e-10 | 2.5248e-10 | 1.352e-11 | 362832.094
452855.75 | 3.6833e-09 | 4.2804e-09 | 1.2376e-10 | 5.6177e-09 | 4.5221e-09 | 2.3307e-10 | 6.084e-10 | 2.5192e-10 | 1.3291e-11 | 362844.281
452867.906 | 3.7153e-09 | 4.3422e-09 | 1.2459e-10 | 5.5823e-09 | 4.4793e-09 | 2.3269e-10 | 6.0788e-10 | 2.5219e-10 | 1.3262e-11 | 362856.437
452880.063 | 3.6582e-09 | 4.3117e-09 | 1.2247e-10 | 5.5831e-09 | 4.4837e-09 | 2.3166e-10 | 6.0653e-10 | 2.4927e-10 | 1.3274e-11 | 362868.594
452892.25 | 3.6763e-09 | 4.2727e-09 | 1.2286e-10 | 5.6305e-09 | 4.4911e-09 | 2.3343e-10 | 6.1464e-10 | 2.5082e-10 | 1.3486e-11 | 362880.781
452904.406 | 3.6979e-09 | 4.3238e-09 | 1.2321e-10 | 5.673e-09 | 4.5067e-09 | 2.3397e-10 | 6.1442e-10 | 2.5465e-10 | 1.354e-11 | 362892.937
452916.563 | 3.6465e-09 | 4.3025e-09 | 1.2385e-10 | 5.6388e-09 | 4.5451e-09 | 2.3458e-10 | 6.1379e-10 | 2.5184e-10 | 1.3505e-11 | 362905.094
452928.75 | 3.7218e-09 | 4.3589e-09 | 1.2374e-10 | 5.6511e-09 | 4.5036e-09 | 2.3204e-10 | 6.0832e-10 | 2.5189e-10 | 1.3347e-11 | 362917.281
452940.906 | 3.6994e-09 | 4.3462e-09 | 1.2367e-10 | 5.588e-09 | 4.4925e-09 | 2.3496e-10 | 6.0995e-10 | 2.5393e-10 | 1.3515e-11 | 362929.437
452953.063 | 3.7056e-09 | 4.2947e-09 | 1.2537e-10 | 5.6534e-09 | 4.5001e-09 | 2.3334e-10 | 6.1174e-10 | 2.5128e-10 | 1.3616e-11 | 362941.594
452965.25 | 3.6806e-09 | 4.3409e-09 | 1.2404e-10 | 5.662e-09 | 4.5378e-09 | 2.3354e-10 | 6.0702e-10 | 2.5493e-10 | 1.3352e-11 | 362953.781
452977.406 | 3.7047e-09 | 4.3715e-09 | 1.2357e-10 | 5.6199e-09 | 4.5004e-09 | 2.3427e-10 | 6.0923e-10 | 2.5673e-10 | 1.3711e-11 | 362965.937
452989.563 | 3.6881e-09 | 4.3861e-09 | 1.2465e-10 | 5.6445e-09 | 4.5127e-09 | 2.3309e-10 | 6.108e-10 | 2.5204e-10 | 1.3403e-11 | 362978.094
453001.75 | 3.7152e-09 | 4.3831e-09 | 1.2365e-10 | 5.6827e-09 | 4.4816e-09 | 2.3355e-10 | 6.1119e-10 | 2.5131e-10 | 1.349e-11 | 362990.281
453013.906 | 3.6831e-09 | 4.2935e-09 | 1.2343e-10 | 5.7245e-09 | 4.5248e-09 | 2.3251e-10 | 6.1072e-10 | 2.5508e-10 | 1.3369e-11 | 363002.437
453026.063 | 3.7063e-09 | 4.336e-09 | 1.2309e-10 | 5.6189e-09 | 4.4529e-09 | 2.3153e-10 | 6.0391e-10 | 2.5137e-10 | 1.3447e-11 | 363014.594
453038.25 | 3.6829e-09 | 4.3005e-09 | 1.222e-10 | 5.5934e-09 | 4.4931e-09 | 2.306e-10 | 6.0674e-10 | 2.4986e-10 | 1.3383e-11 | 363026.781
453050.406 | 3.6611e-09 | 4.2991e-09 | 1.2249e-10 | 5.6277e-09 | 4.4462e-09 | 2.3227e-10 | 6.0709e-10 | 2.5148e-10 | 1.3476e-11 | 363038.937
453062.594 | 3.6524e-09 | 4.302e-09 | 1.2283e-10 | 5.6461e-09 | 4.4125e-09 | 2.3321e-10 | 6.1192e-10 | 2.5183e-10 | 1.3467e-11 | 363051.125
453074.75 | 3.6277e-09 | 4.2895e-09 | 1.2191e-10 | 5.5994e-09 | 4.4738e-09 | 2.3119e-10 | 6.1619e-10 | 2.528e-10 | 1.3394e-11 | 363063.281
453086.906 | 3.6524e-09 | 4.3314e-09 | 1.2148e-10 | 5.6196e-09 | 4.4906e-09 | 2.3173e-10 | 6.0079e-10 | 2.535e-10 | 1.3496e-11 | 363075.437
453099.094 | 3.6709e-09 | 4.3203e-09 | 1.2265e-10 | 5.6131e-09 | 4.4984e-09 | 2.307e-10 | 6.0947e-10 | 2.5147e-10 | 1.3623e-11 | 363087.625
453111.25 | 3.6701e-09 | 4.3532e-09 | 1.2386e-10 | 5.6453e-09 | 4.4294e-09 | 2.3119e-10 | 6.0607e-10 | 2.5115e-10 | 1.3214e-11 | 363099.781
453123.406 | 3.7194e-09 | 4.298e-09 | 1.2145e-10 | 5.6223e-09 | 4.4547e-09 | 2.3365e-10 | 6.1796e-10 | 2.528e-10 | 1.3395e-11 | 363111.937
453135.594 | 3.664e-09 | 4.3014e-09 | 1.2465e-10 | 5.5827e-09 | 4.4482e-09 | 2.3261e-10 | 6.0301e-10 | 2.4731e-10 | 1.3356e-11 | 363124.125
453147.75 | 3.6676e-09 | 4.348e-09 | 1.2324e-10 | 5.6234e-09 | 4.482e-09 | 2.3102e-10 | 6.1091e-10 | 2.526e-10 | 1.3527e-11 | 363136.281
453159.906 | 3.6647e-09 | 4.3513e-09 | 1.2418e-10 | 5.6289e-09 | 4.4526e-09 | 2.3088e-10 | 6.1179e-10 | 2.5384e-10 | 1.3412e-11 | 363148.437
453172.094 | 3.6692e-09 | 4.3336e-09 | 1.2363e-10 | 5.6369e-09 | 4.4207e-09 | 2.2959e-10 | 6.1182e-10 | 2.5345e-10 | 1.3467e-11 | 363160.625
453184.25 | 3.6885e-09 | 4.3087e-09 | 1.2498e-10 | 5.6499e-09 | 4.469e-09 | 2.3298e-10 | 6.0457e-10 | 2.5333e-10 | 1.331e-11 | 363172.781
453196.406 | 3.6728e-09 | 4.3368e-09 | 1.238e-10 | 5.6431e-09 | 4.428e-09 | 2.3234e-10 | 6.0942e-10 | 2.5152e-10 | 1.3378e-11 | 363184.937
453208.594 | 3.6756e-09 | 4.2687e-09 | 1.2268e-10 | 5.5994e-09 | 4.4483e-09 | 2.3439e-10 | 6.1228e-10 | 2.5487e-10 | 1.3294e-11 | 363197.125
453220.75 | 3.6546e-09 | 4.3402e-09 | 1.2328e-10 | 5.6135e-09 | 4.517e-09 | 2.3316e-10 | 6.0568e-10 | 2.5316e-10 | 1.3323e-11 | 363209.281
453232.906 | 3.6347e-09 | 4.2841e-09 | 1.2381e-10 | 5.6398e-09 | 4.4556e-09 | 2.3046e-10 | 6.0874e-10 | 2.4737e-10 | 1.3242e-11 | 363221.437
453245.094 | 3.6687e-09 | 4.2657e-09 | 1.2275e-10 | 5.6598e-09 | 4.4658e-09 | 2.3176e-10 | 6.0693e-10 | 2.5192e-10 | 1.3403e-11 | 363233.625
453257.25 | 3.6674e-09 | 4.2989e-09 | 1.2379e-10 | 5.5944e-09 | 4.4693e-09 | 2.3069e-10 | 6.032e-10 | 2.5343e-10 | 1.3417e-11 | 363245.781
453269.406 | 3.6405e-09 | 4.316e-09 | 1.2542e-10 | 5.6963e-09 | 4.4623e-09 | 2.3174e-10 | 6.0963e-10 | 2.5281e-10 | 1.3352e-11 | 363257.937
453281.594 | 3.6466e-09 | 4.3172e-09 | 1.2241e-10 | 5.6877e-09 | 4.4969e-09 | 2.3147e-10 | 6.0789e-10 | 2.5341e-10 | 1.326e-11 | 363270.125
453293.75 | 3.6459e-09 | 4.2713e-09 | 1.2354e-10 | 5.6803e-09 | 4.4888e-09 | 2.3221e-10 | 6.0959e-10 | 2.5274e-10 | 1.3331e-11 | 363282.281
453305.906 | 3.6778e-09 | 4.3175e-09 | 1.2276e-10 | 5.6118e-09 | 4.4491e-09 | 2.3078e-10 | 6.0927e-10 | 2.5219e-10 | 1.3482e-11 | 363294.437
453318.094 | 3.6557e-09 | 4.279e-09 | 1.2247e-10 | 5.6418e-09 | 4.4633e-09 | 2.323e-10 | 6.0995e-10 | 2.538e-10 | 1.3426e-11 | 363306.625
453330.25 | 3.7174e-09 | 4.3197e-09 | 1.237e-10 | 5.6515e-09 | 4.4133e-09 | 2.3128e-10 | 6.0881e-10 | 2.5306e-10 | 1.3421e-11 | 363318.781
453342.406 | 3.6692e-09 | 4.2705e-09 | 1.2401e-10 | 5.601e-09 | 4.4757e-09 | 2.3089e-10 | 6.0525e-10 | 2.5175e-10 | 1.3438e-11 | 363330.937
453354.594 | 3.6607e-09 | 4.3567e-09 | 1.2205e-10 | 5.6549e-09 | 4.459e-09 | 2.3076e-10 | 6.1029e-10 | 2.5216e-10 | 1.349e-11 | 363343.125
453366.75 | 3.6552e-09 | 4.3027e-09 | 1.2294e-10 | 5.6014e-09 | 4.4494e-09 | 2.3062e-10 | 6.0943e-10 | 2.5018e-10 | 1.3244e-11 | 363355.281
453378.906 | 3.6791e-09 | 4.256e-09 | 1.2308e-10 | 5.6339e-09 | 4.4634e-09 | 2.3211e-10 | 6.1256e-10 | 2.5146e-10 | 1.3346e-11 | 363367.437
453391.094 | 3.6512e-09 | 4.3403e-09 | 1.2407e-10 | 5.6357e-09 | 4.4597e-09 | 2.3162e-10 | 5.9782e-10 | 2.53e-10 | 1.3335e-11 | 363379.625
453403.25 | 3.6336e-09 | 4.3362e-09 | 1.2256e-10 | 5.5954e-09 | 4.4805e-09 | 2.3331e-10 | 6.0349e-10 | 2.5051e-10 | 1.3295e-11 | 363391.781
453415.438 | 3.6417e-09 | 4.345e-09 | 1.2395e-10 | 5.5946e-09 | 4.4681e-09 | 2.3304e-10 | 6.0771e-10 | 2.5365e-10 | 1.3384e-11 | 363403.969
453427.594 | 3.6119e-09 | 4.2984e-09 | 1.2335e-10 | 5.6262e-09 | 4.4545e-09 | 2.3182e-10 | 6.0392e-10 | 2.4988e-10 | 1.3324e-11 | 363416.125
453439.75 | 3.6787e-09 | 4.2631e-09 | 1.2236e-10 | 5.6529e-09 | 4.4314e-09 | 2.2973e-10 | 6.0726e-10 | 2.5146e-10 | 1.3349e-11 | 363428.281
453451.938 | 3.6459e-09 | 4.3318e-09 | 1.2313e-10 | 5.56e-09 | 4.3832e-09 | 2.2907e-10 | 6.1038e-10 | 2.5139e-10 | 1.3368e-11 | 363440.469
453464.094 | 3.6419e-09 | 4.3063e-09 | 1.2373e-10 | 5.5441e-09 | 4.4418e-09 | 2.2904e-10 | 6.0435e-10 | 2.5275e-10 | 1.3339e-11 | 363452.625
453476.25 | 3.6344e-09 | 4.283e-09 | 1.2251e-10 | 5.5934e-09 | 4.4729e-09 | 2.3189e-10 | 6.1526e-10 | 2.5254e-10 | 1.3396e-11 | 363464.781
453488.438 | 3.6502e-09 | 4.2808e-09 | 1.2256e-10 | 5.6255e-09 | 4.4109e-09 | 2.3267e-10 | 6.0714e-10 | 2.511e-10 | 1.3279e-11 | 363476.969
453500.594 | 3.6682e-09 | 4.2457e-09 | 1.2257e-10 | 5.6357e-09 | 4.4139e-09 | 2.3014e-10 | 6.0069e-10 | 2.5124e-10 | 1.3267e-11 | 363489.125
453512.75 | 3.621e-09 | 4.3289e-09 | 1.2376e-10 | 5.5761e-09 | 4.4627e-09 | 2.3059e-10 | 6.0209e-10 | 2.5176e-10 | 1.3254e-11 | 363501.281
453524.938 | 3.6471e-09 | 4.3238e-09 | 1.2465e-10 | 5.5718e-09 | 4.4531e-09 | 2.2906e-10 | 6.0359e-10 | 2.5121e-10 | 1.3397e-11 | 363513.469
453537.094 | 3.6881e-09 | 4.2643e-09 | 1.2383e-10 | 5.6423e-09 | 4.4317e-09 | 2.3188e-10 | 6.0775e-10 | 2.5275e-10 | 1.3513e-11 | 363525.625
453549.25 | 3.6809e-09 | 4.3068e-09 | 1.2345e-10 | 5.6048e-09 | 4.4706e-09 | 2.3027e-10 | 6.0517e-10 | 2.5378e-10 | 1.3508e-11 | 363537.781
453561.438 | 3.6085e-09 | 4.2754e-09 | 1.2296e-10 | 5.5791e-09 | 4.4168e-09 | 2.3252e-10 | 6.0383e-10 | 2.5184e-10 | 1.3462e-11 | 363549.969
453573.594 | 3.6336e-09 | 4.2535e-09 | 1.2342e-10 | 5.5456e-09 | 4.4607e-09 | 2.3211e-10 | 6.0441e-10 | 2.4923e-10 | 1.329e-11 | 363562.125
453585.75 | 3.6316e-09 | 4.2829e-09 | 1.234e-10 | 5.6946e-09 | 4.4525e-09 | 2.3187e-10 | 6.0443e-10 | 2.5014e-10 | 1.3514e-11 | 363574.281
453597.938 | 3.6401e-09 | 4.2589e-09 | 1.228e-10 | 5.6388e-09 | 4.4142e-09 | 2.3302e-10 | 6.0225e-10 | 2.5213e-10 | 1.3293e-11 | 363586.469
453610.094 | 3.6952e-09 | 4.2983e-09 | 1.2311e-10 | 5.6325e-09 | 4.4336e-09 | 2.3054e-10 | 6.0297e-10 | 2.5253e-10 | 1.3526e-11 | 363598.625
453622.25 | 3.6622e-09 | 4.2893e-09 | 1.2311e-10 | 5.6107e-09 | 4.441e-09 | 2.3147e-10 | 6.0316e-10 | 2.519e-10 | 1.3322e-11 | 363610.781
453634.438 | 3.6267e-09 | 4.2936e-09 | 1.2352e-10 | 5.5971e-09 | 4.447e-09 | 2.2951e-10 | 6.0439e-10 | 2.5171e-10 | 1.3411e-11 | 363622.969
453646.594 | 3.6347e-09 | 4.3225e-09 | 1.2271e-10 | 5.6541e-09 | 4.458e-09 | 2.3025e-10 | 6.0723e-10 | 2.5003e-10 | 1.3384e-11 | 363635.125
453658.75 | 3.6629e-09 | 4.278e-09 | 1.2299e-10 | 5.5927e-09 | 4.5031e-09 | 2.3227e-10 | 6.0497e-10 | 2.5001e-10 | 1.3178e-11 | 363647.281
453670.938 | 3.6551e-09 | 4.2962e-09 | 1.237e-10 | 5.6271e-09 | 4.4404e-09 | 2.2943e-10 | 6.1175e-10 | 2.5225e-10 | 1.3545e-11 | 363659.469
453683.094 | 3.6656e-09 | 4.3053e-09 | 1.2405e-10 | 5.5541e-09 | 4.5008e-09 | 2.3086e-10 | 6.1002e-10 | 2.526e-10 | 1.3462e-11 | 363671.625
453695.25 | 3.6279e-09 | 4.2947e-09 | 1.2284e-10 | 5.5993e-09 | 4.4368e-09 | 2.3205e-10 | 6.0698e-10 | 2.5169e-10 | 1.3306e-11 | 363683.781
453707.438 | 3.6852e-09 | 4.2691e-09 | 1.239e-10 | 5.6138e-09 | 4.3981e-09 | 2.3084e-10 | 6.054e-10 | 2.5182e-10 | 1.3344e-11 | 363695.969
453719.594 | 3.6434e-09 | 4.2708e-09 | 1.2318e-10 | 5.5045e-09 | 4.4617e-09 | 2.2989e-10 | 6.0812e-10 | 2.5015e-10 | 1.355e-11 | 363708.125
453731.75 | 3.6518e-09 | 4.2772e-09 | 1.2407e-10 | 5.5951e-09 | 4.4653e-09 | 2.3214e-10 | 6.1065e-10 | 2.4917e-10 | 1.3452e-11 | 363720.281
453743.938 | 3.682e-09 | 4.3558e-09 | 1.2453e-10 | 5.666e-09 | 4.517e-09 | 2.3342e-10 | 6.0785e-10 | 2.4977e-10 | 1.3361e-11 | 363732.469
453756.094 | 3.63e-09 | 4.2795e-09 | 1.2383e-10 | 5.5935e-09 | 4.4296e-09 | 2.3217e-10 | 6.0875e-10 | 2.5235e-10 | 1.3254e-11 | 363744.625
453768.25 | 3.6353e-09 | 4.3064e-09 | 1.2328e-10 | 5.6448e-09 | 4.4602e-09 | 2.3091e-10 | 6.1148e-10 | 2.5273e-10 | 1.3385e-11 | 363756.781
453780.438 | 3.6218e-09 | 4.2804e-09 | 1.2352e-10 | 5.5354e-09 | 4.4205e-09 | 2.3243e-10 | 6.0527e-10 | 2.5134e-10 | 1.3437e-11 | 363768.969
453792.594 | 3.6545e-09 | 4.2927e-09 | 1.2364e-10 | 5.5907e-09 | 4.4285e-09 | 2.3037e-10 | 5.9725e-10 | 2.5132e-10 | 1.3455e-11 | 363781.125
453804.781 | 3.6207e-09 | 4.3274e-09 | 1.2243e-10 | 5.6292e-09 | 4.4729e-09 | 2.3172e-10 | 6.0718e-10 | 2.5287e-10 | 1.327e-11 | 363793.312
453816.938 | 3.6178e-09 | 4.2795e-09 | 1.229e-10 | 5.5807e-09 | 4.4579e-09 | 2.3033e-10 | 6.0817e-10 | 2.4983e-10 | 1.343e-11 | 363805.469
453829.094 | 3.6189e-09 | 4.3304e-09 | 1.2268e-10 | 5.574e-09 | 4.4483e-09 | 2.3066e-10 | 6.007e-10 | 2.5103e-10 | 1.3368e-11 | 363817.625
453841.281 | 3.6298e-09 | 4.3305e-09 | 1.2286e-10 | 5.5773e-09 | 4.452e-09 | 2.3007e-10 | 6.0276e-10 | 2.4984e-10 | 1.3545e-11 | 363829.812
453853.438 | 3.6268e-09 | 4.3052e-09 | 1.2215e-10 | 5.6033e-09 | 4.4304e-09 | 2.3178e-10 | 6.0481e-10 | 2.514e-10 | 1.3266e-11 | 363841.969
453865.594 | 3.6713e-09 | 4.2417e-09 | 1.2223e-10 | 5.5352e-09 | 4.3913e-09 | 2.3032e-10 | 6.0422e-10 | 2.4996e-10 | 1.3332e-11 | 363854.125
453877.781 | 3.6427e-09 | 4.2901e-09 | 1.2345e-10 | 5.5789e-09 | 4.4296e-09 | 2.3203e-10 | 5.9898e-10 | 2.4952e-10 | 1.3208e-11 | 363866.312
453889.938 | 3.6346e-09 | 4.2988e-09 | 1.226e-10 | 5.5726e-09 | 4.4264e-09 | 2.3155e-10 | 6.0107e-10 | 2.51e-10 | 1.3254e-11 | 363878.469
453902.094 | 3.6551e-09 | 4.2513e-09 | 1.2138e-10 | 5.6053e-09 | 4.4585e-09 | 2.317e-10 | 6.0206e-10 | 2.4884e-10 | 1.3333e-11 | 363890.625
453914.281 | 3.6727e-09 | 4.2927e-09 | 1.214e-10 | 5.5721e-09 | 4.4421e-09 | 2.3192e-10 | 6.0017e-10 | 2.4984e-10 | 1.3266e-11 | 363902.812
453926.438 | 3.6713e-09 | 4.287e-09 | 1.2231e-10 | 5.5593e-09 | 4.4766e-09 | 2.3066e-10 | 6.026e-10 | 2.4946e-10 | 1.3258e-11 | 363914.969
453938.594 | 3.6659e-09 | 4.3185e-09 | 1.2348e-10 | 5.5303e-09 | 4.4458e-09 | 2.2916e-10 | 5.9397e-10 | 2.4984e-10 | 1.3393e-11 | 363927.125
453950.781 | 3.6517e-09 | 4.2836e-09 | 1.2178e-10 | 5.5101e-09 | 4.3935e-09 | 2.2819e-10 | 6.0121e-10 | 2.5259e-10 | 1.3228e-11 | 363939.312
453962.938 | 3.6231e-09 | 4.2994e-09 | 1.2191e-10 | 5.5566e-09 | 4.4388e-09 | 2.3006e-10 | 6.0352e-10 | 2.48e-10 | 1.3494e-11 | 363951.469
453975.094 | 3.6428e-09 | 4.2874e-09 | 1.2391e-10 | 5.5213e-09 | 4.4446e-09 | 2.3074e-10 | 6.0932e-10 | 2.4996e-10 | 1.3492e-11 | 363963.625
453987.281 | 3.6948e-09 | 4.2612e-09 | 1.2302e-10 | 5.5566e-09 | 4.4592e-09 | 2.316e-10 | 6.0808e-10 | 2.5008e-10 | 1.3472e-11 | 363975.812
453999.438 | 3.6472e-09 | 4.2592e-09 | 1.2194e-10 | 5.5056e-09 | 4.4384e-09 | 2.2916e-10 | 5.9953e-10 | 2.5082e-10 | 1.3661e-11 | 363987.969
454011.594 | 3.6506e-09 | 4.3165e-09 | 1.2233e-10 | 5.5587e-09 | 4.4562e-09 | 2.3019e-10 | 6.004e-10 | 2.4758e-10 | 1.3231e-11 | 364000.125
454023.781 | 3.673e-09 | 4.2453e-09 | 1.2266e-10 | 5.5998e-09 | 4.398e-09 | 2.302e-10 | 6.0388e-10 | 2.5107e-10 | 1.3197e-11 | 364012.312
454035.938 | 3.6407e-09 | 4.3004e-09 | 1.2233e-10 | 5.5677e-09 | 4.4729e-09 | 2.3221e-10 | 6.0262e-10 | 2.5029e-10 | 1.3424e-11 | 364024.469
454048.094 | 3.5885e-09 | 4.3177e-09 | 1.2295e-10 | 5.5946e-09 | 4.4291e-09 | 2.2796e-10 | 6.0487e-10 | 2.5101e-10 | 1.3294e-11 | 364036.625
454060.281 | 3.6665e-09 | 4.3259e-09 | 1.2262e-10 | 5.5379e-09 | 4.4565e-09 | 2.3175e-10 | 5.9831e-10 | 2.4941e-10 | 1.3415e-11 | 364048.812
454072.438 | 3.6224e-09 | 4.2486e-09 | 1.213e-10 | 5.5115e-09 | 4.4622e-09 | 2.2988e-10 | 6.0053e-10 | 2.5041e-10 | 1.3326e-11 | 364060.969
454084.594 | 3.666e-09 | 4.2829e-09 | 1.2236e-10 | 5.6285e-09 | 4.401e-09 | 2.2795e-10 | 5.9878e-10 | 2.5102e-10 | 1.3328e-11 | 364073.125
454096.781 | 3.631e-09 | 4.3086e-09 | 1.2184e-10 | 5.5888e-09 | 4.4675e-09 | 2.3014e-10 | 6.0324e-10 | 2.5036e-10 | 1.3519e-11 | 364085.312
454108.938 | 3.6198e-09 | 4.3049e-09 | 1.2269e-10 | 5.6001e-09 | 4.4629e-09 | 2.3077e-10 | 6.0559e-10 | 2.5074e-10 | 1.3362e-11 | 364097.469
454121.094 | 3.6287e-09 | 4.2777e-09 | 1.215e-10 | 5.5452e-09 | 4.4179e-09 | 2.3247e-10 | 6.0085e-10 | 2.491e-10 | 1.3329e-11 | 364109.625
454133.281 | 3.6296e-09 | 4.3418e-09 | 1.2212e-10 | 5.5407e-09 | 4.4622e-09 | 2.3134e-10 | 6.072e-10 | 2.5122e-10 | 1.3384e-11 | 364121.812
454145.438 | 3.6525e-09 | 4.3353e-09 | 1.2301e-10 | 5.6297e-09 | 4.4212e-09 | 2.3005e-10 | 5.987e-10 | 2.5064e-10 | 1.339e-11 | 364133.969
454157.594 | 3.6303e-09 | 4.3173e-09 | 1.2309e-10 | 5.5531e-09 | 4.4468e-09 | 2.3251e-10 | 5.9916e-10 | 2.5152e-10 | 1.3259e-11 | 364146.125
454169.781 | 3.6739e-09 | 4.2946e-09 | 1.2242e-10 | 5.5991e-09 | 4.4425e-09 | 2.3314e-10 | 6.0239e-10 | 2.5095e-10 | 1.3235e-11 | 364158.312
454181.938 | 3.6338e-09 | 4.2426e-09 | 1.2294e-10 | 5.5701e-09 | 4.4269e-09 | 2.3044e-10 | 6.0201e-10 | 2.4997e-10 | 1.3346e-11 | 364170.469
454194.125 | 3.607e-09 | 4.3038e-09 | 1.2087e-10 | 5.5782e-09 | 4.4535e-09 | 2.3233e-10 | 6.0688e-10 | 2.4847e-10 | 1.3182e-11 | 364182.656
454206.281 | 3.6352e-09 | 4.2316e-09 | 1.2228e-10 | 5.5696e-09 | 4.4577e-09 | 2.3073e-10 | 5.9875e-10 | 2.5044e-10 | 1.3382e-11 | 364194.812
454218.438 | 3.6283e-09 | 4.3165e-09 | 1.2307e-10 | 5.5602e-09 | 4.4195e-09 | 2.293e-10 | 6.0335e-10 | 2.4829e-10 | 1.3188e-11 | 364206.969
454230.625 | 3.6536e-09 | 4.2654e-09 | 1.207e-10 | 5.5594e-09 | 4.4341e-09 | 2.3183e-10 | 5.987e-10 | 2.4949e-10 | 1.3274e-11 | 364219.156
454242.781 | 3.6519e-09 | 4.2813e-09 | 1.228e-10 | 5.5724e-09 | 4.4475e-09 | 2.3069e-10 | 6.0331e-10 | 2.5226e-10 | 1.3342e-11 | 364231.312
454254.938 | 3.5927e-09 | 4.2678e-09 | 1.2291e-10 | 5.5431e-09 | 4.4404e-09 | 2.3113e-10 | 6.04e-10 | 2.5279e-10 | 1.3483e-11 | 364243.469
454267.125 | 3.6526e-09 | 4.2928e-09 | 1.2225e-10 | 5.5536e-09 | 4.4713e-09 | 2.3086e-10 | 5.9613e-10 | 2.5058e-10 | 1.3344e-11 | 364255.656
454279.281 | 3.653e-09 | 4.2935e-09 | 1.2127e-10 | 5.5827e-09 | 4.4418e-09 | 2.2981e-10 | 6.0994e-10 | 2.5259e-10 | 1.3399e-11 | 364267.812
454291.438 | 3.6289e-09 | 4.2928e-09 | 1.2304e-10 | 5.6045e-09 | 4.4354e-09 | 2.2995e-10 | 6.0078e-10 | 2.5073e-10 | 1.337e-11 | 364279.969
454303.625 | 3.6548e-09 | 4.2665e-09 | 1.2224e-10 | 5.5812e-09 | 4.4611e-09 | 2.28e-10 | 6.0087e-10 | 2.5036e-10 | 1.3568e-11 | 364292.156
454315.781 | 3.6458e-09 | 4.3218e-09 | 1.2296e-10 | 5.5801e-09 | 4.4712e-09 | 2.3079e-10 | 6.0457e-10 | 2.491e-10 | 1.3374e-11 | 364304.312
454327.938 | 3.6535e-09 | 4.3184e-09 | 1.2268e-10 | 5.5806e-09 | 4.4699e-09 | 2.3037e-10 | 6.0593e-10 | 2.4935e-10 | 1.3324e-11 | 364316.469
454340.125 | 3.6502e-09 | 4.2486e-09 | 1.2201e-10 | 5.6171e-09 | 4.4234e-09 | 2.3028e-10 | 6.0545e-10 | 2.4974e-10 | 1.334e-11 | 364328.656
454352.281 | 3.6541e-09 | 4.3342e-09 | 1.2248e-10 | 5.6064e-09 | 4.4193e-09 | 2.3295e-10 | 6.0353e-10 | 2.5111e-10 | 1.3361e-11 | 364340.812
454364.438 | 3.598e-09 | 4.2779e-09 | 1.2254e-10 | 5.5418e-09 | 4.4645e-09 | 2.3037e-10 | 6.0727e-10 | 2.4965e-10 | 1.3394e-11 | 364352.969
454376.625 | 3.6214e-09 | 4.2576e-09 | 1.2134e-10 | 5.5524e-09 | 4.4377e-09 | 2.3213e-10 | 6.0632e-10 | 2.5218e-10 | 1.3178e-11 | 364365.156
454388.781 | 3.617e-09 | 4.2633e-09 | 1.235e-10 | 5.5311e-09 | 4.4045e-09 | 2.3208e-10 | 5.9974e-10 | 2.5108e-10 | 1.338e-11 | 364377.312
454400.938 | 3.6369e-09 | 4.3137e-09 | 1.2139e-10 | 5.6068e-09 | 4.4115e-09 | 2.3145e-10 | 6.0551e-10 | 2.4913e-10 | 1.3283e-11 | 364389.469
454413.125 | 3.6363e-09 | 4.2753e-09 | 1.2221e-10 | 5.5308e-09 | 4.4701e-09 | 2.3261e-10 | 6.0212e-10 | 2.4905e-10 | 1.3278e-11 | 364401.656
454425.281 | 3.6696e-09 | 4.2861e-09 | 1.2287e-10 | 5.5361e-09 | 4.3991e-09 | 2.2993e-10 | 6.0628e-10 | 2.4787e-10 | 1.3471e-11 | 364413.812
454437.438 | 3.6757e-09 | 4.2786e-09 | 1.2176e-10 | 5.5023e-09 | 4.4396e-09 | 2.3064e-10 | 6.0397e-10 | 2.4803e-10 | 1.346e-11 | 364425.969
454449.625 | 3.646e-09 | 4.295e-09 | 1.2169e-10 | 5.6083e-09 | 4.4559e-09 | 2.3161e-10 | 5.9969e-10 | 2.4961e-10 | 1.3333e-11 | 364438.156
454461.781 | 3.6609e-09 | 4.3242e-09 | 1.2247e-10 | 5.5549e-09 | 4.4317e-09 | 2.2852e-10 | 5.9496e-10 | 2.4831e-10 | 1.33e-11 | 364450.312
454473.938 | 3.6832e-09 | 4.2655e-09 | 1.2305e-10 | 5.486e-09 | 4.4386e-09 | 2.3161e-10 | 6.03e-10 | 2.468e-10 | 1.3425e-11 | 364462.469
454486.125 | 3.6244e-09 | 4.2966e-09 | 1.2179e-10 | 5.5025e-09 | 4.43e-09 | 2.3127e-10 | 6.0365e-10 | 2.5002e-10 | 1.3387e-11 | 364474.656
454498.281 | 3.6194e-09 | 4.2872e-09 | 1.2237e-10 | 5.5192e-09 | 4.4461e-09 | 2.2957e-10 | 6.0513e-10 | 2.4845e-10 | 1.3366e-11 | 364486.812
454510.438 | 3.632e-09 | 4.2678e-09 | 1.2196e-10 | 5.56e-09 | 4.4621e-09 | 2.3103e-10 | 6.0108e-10 | 2.4956e-10 | 1.3266e-11 | 364498.969
454522.625 | 3.6166e-09 | 4.293e-09 | 1.2195e-10 | 5.5736e-09 | 4.4434e-09 | 2.3016e-10 | 5.9363e-10 | 2.5015e-10 | 1.338e-11 | 364511.156
454534.781 | 3.6407e-09 | 4.2336e-09 | 1.2125e-10 | 5.5581e-09 | 4.4712e-09 | 2.3047e-10 | 6.0747e-10 | 2.4953e-10 | 1.3359e-11 | 364523.312
454546.938 | 3.635e-09 | 4.2797e-09 | 1.2253e-10 | 5.4947e-09 | 4.4463e-09 | 2.3021e-10 | 5.9914e-10 | 2.4916e-10 | 1.3209e-11 | 364535.469
454559.125 | 3.6625e-09 | 4.314e-09 | 1.2252e-10 | 5.5378e-09 | 4.3967e-09 | 2.2861e-10 | 5.9926e-10 | 2.5131e-10 | 1.3256e-11 | 364547.656
454571.281 | 3.5976e-09 | 4.2576e-09 | 1.2178e-10 | 5.5822e-09 | 4.4189e-09 | 2.3337e-10 | 6.0096e-10 | 2.4954e-10 | 1.3284e-11 | 364559.812
454583.469 | 3.6226e-09 | 4.2731e-09 | 1.2226e-10 | 5.5978e-09 | 4.4575e-09 | 2.3266e-10 | 6.0229e-10 | 2.5049e-10 | 1.3273e-11 | 364572
454595.625 | 3.6716e-09 | 4.3106e-09 | 1.224e-10 | 5.6203e-09 | 4.4929e-09 | 2.3116e-10 | 6.0786e-10 | 2.5193e-10 | 1.3465e-11 | 364584.156
454607.781 | 3.6311e-09 | 4.2626e-09 | 1.2225e-10 | 5.545e-09 | 4.4715e-09 | 2.307e-10 | 6.0012e-10 | 2.4996e-10 | 1.3399e-11 | 364596.312
454619.969 | 3.6718e-09 | 4.3076e-09 | 1.234e-10 | 5.5937e-09 | 4.4538e-09 | 2.3057e-10 | 6.0007e-10 | 2.4944e-10 | 1.354e-11 | 364608.5
454632.125 | 3.661e-09 | 4.2734e-09 | 1.2107e-10 | 5.5544e-09 | 4.405e-09 | 2.3121e-10 | 6.0081e-10 | 2.4876e-10 | 1.3282e-11 | 364620.656
454644.281 | 3.6903e-09 | 4.3264e-09 | 1.2163e-10 | 5.5692e-09 | 4.445e-09 | 2.3173e-10 | 6.0222e-10 | 2.5003e-10 | 1.3362e-11 | 364632.812
454656.469 | 3.6555e-09 | 4.2975e-09 | 1.2324e-10 | 5.5557e-09 | 4.4314e-09 | 2.2969e-10 | 5.9413e-10 | 2.4778e-10 | 1.3489e-11 | 364645
454668.625 | 3.6688e-09 | 4.2794e-09 | 1.2323e-10 | 5.6503e-09 | 4.4677e-09 | 2.3043e-10 | 6.0234e-10 | 2.5078e-10 | 1.3354e-11 | 364657.156
454680.781 | 3.6487e-09 | 4.2868e-09 | 1.2175e-10 | 5.5259e-09 | 4.4055e-09 | 2.3011e-10 | 6.0045e-10 | 2.5049e-10 | 1.3189e-11 | 364669.312
454692.969 | 3.6681e-09 | 4.3092e-09 | 1.2236e-10 | 5.538e-09 | 4.4062e-09 | 2.3274e-10 | 5.9833e-10 | 2.5213e-10 | 1.3224e-11 | 364681.5
454705.125 | 3.6155e-09 | 4.2698e-09 | 1.2274e-10 | 5.5791e-09 | 4.409e-09 | 2.303e-10 | 6.0206e-10 | 2.5074e-10 | 1.3417e-11 | 364693.656
454717.281 | 3.6325e-09 | 4.2619e-09 | 1.2322e-10 | 5.5955e-09 | 4.4575e-09 | 2.3004e-10 | 5.9563e-10 | 2.4993e-10 | 1.3234e-11 | 364705.812
454729.469 | 3.6631e-09 | 4.1955e-09 | 1.2248e-10 | 5.578e-09 | 4.4544e-09 | 2.2881e-10 | 5.9662e-10 | 2.5139e-10 | 1.3287e-11 | 364718
454741.625 | 3.6198e-09 | 4.2892e-09 | 1.2151e-10 | 5.497e-09 | 4.4006e-09 | 2.2962e-10 | 5.9557e-10 | 2.474e-10 | 1.3344e-11 | 364730.156
454753.781 | 3.6083e-09 | 4.2802e-09 | 1.2245e-10 | 5.6111e-09 | 4.4146e-09 | 2.301e-10 | 6.0103e-10 | 2.4877e-10 | 1.3165e-11 | 364742.312
454765.969 | 3.6198e-09 | 4.269e-09 | 1.2218e-10 | 5.5365e-09 | 4.3883e-09 | 2.3116e-10 | 5.9886e-10 | 2.4975e-10 | 1.3505e-11 | 364754.5
454778.125 | 3.6057e-09 | 4.2969e-09 | 1.2178e-10 | 5.6166e-09 | 4.4573e-09 | 2.343e-10 | 6.0072e-10 | 2.4851e-10 | 1.342e-11 | 364766.656
454790.281 | 3.67e-09 | 4.3334e-09 | 1.2187e-10 | 5.6641e-09 | 4.4443e-09 | 2.2993e-10 | 6.0312e-10 | 2.4806e-10 | 1.3342e-11 | 364778.812
454802.469 | 3.6397e-09 | 4.233e-09 | 1.2293e-10 | 5.5922e-09 | 4.4216e-09 | 2.3276e-10 | 5.9872e-10 | 2.5082e-10 | 1.3344e-11 | 364791
454814.625 | 3.667e-09 | 4.3059e-09 | 1.2301e-10 | 5.5688e-09 | 4.3964e-09 | 2.3021e-10 | 6.003e-10 | 2.5044e-10 | 1.3149e-11 | 364803.156
454826.781 | 3.6136e-09 | 4.2781e-09 | 1.2299e-10 | 5.6204e-09 | 4.4511e-09 | 2.3166e-10 | 6.0487e-10 | 2.5107e-10 | 1.3561e-11 | 364815.312
454838.969 | 3.6393e-09 | 4.313e-09 | 1.2365e-10 | 5.5214e-09 | 4.4635e-09 | 2.2995e-10 | 6.0305e-10 | 2.4955e-10 | 1.3583e-11 | 364827.5
454851.125 | 3.6324e-09 | 4.3018e-09 | 1.218e-10 | 5.5806e-09 | 4.4868e-09 | 2.2999e-10 | 6.0066e-10 | 2.4945e-10 | 1.3351e-11 | 364839.656
454863.281 | 3.658e-09 | 4.3127e-09 | 1.2278e-10 | 5.6031e-09 | 4.4764e-09 | 2.3103e-10 | 6.067e-10 | 2.5206e-10 | 1.3344e-11 | 364851.812
454875.469 | 3.6668e-09 | 4.2977e-09 | 1.2204e-10 | 5.5716e-09 | 4.4641e-09 | 2.3019e-10 | 6.0706e-10 | 2.4818e-10 | 1.3438e-11 | 364864
454887.625 | 3.6753e-09 | 4.3194e-09 | 1.2288e-10 | 5.6249e-09 | 4.4787e-09 | 2.3264e-10 | 6.0202e-10 | 2.4929e-10 | 1.3549e-11 | 364876.156
454899.781 | 3.6582e-09 | 4.2939e-09 | 1.2278e-10 | 5.6118e-09 | 4.4867e-09 | 2.3158e-10 | 6.0341e-10 | 2.5035e-10 | 1.3393e-11 | 364888.312
454911.969 | 3.6362e-09 | 4.3005e-09 | 1.2199e-10 | 5.5767e-09 | 4.4059e-09 | 2.3218e-10 | 5.982e-10 | 2.5044e-10 | 1.3277e-11 | 364900.5
454924.125 | 3.6249e-09 | 4.3283e-09 | 1.2367e-10 | 5.6401e-09 | 4.4837e-09 | 2.3177e-10 | 6.0405e-10 | 2.491e-10 | 1.3443e-11 | 364912.656
454936.313 | 3.633e-09 | 4.33e-09 | 1.2308e-10 | 5.571e-09 | 4.4106e-09 | 2.3324e-10 | 6.0761e-10 | 2.4753e-10 | 1.3353e-11 | 364924.844
454948.469 | 3.6642e-09 | 4.2934e-09 | 1.2191e-10 | 5.6203e-09 | 4.4752e-09 | 2.3216e-10 | 6.1128e-10 | 2.5178e-10 | 1.3347e-11 | 364937
454960.625 | 3.6743e-09 | 4.3351e-09 | 1.2447e-10 | 5.6095e-09 | 4.4381e-09 | 2.3258e-10 | 6.014e-10 | 2.5104e-10 | 1.3239e-11 | 364949.156
454972.813 | 3.6419e-09 | 4.3592e-09 | 1.2172e-10 | 5.6027e-09 | 4.4455e-09 | 2.3085e-10 | 6.0342e-10 | 2.5079e-10 | 1.3265e-11 | 364961.344
454984.969 | 3.6667e-09 | 4.324e-09 | 1.232e-10 | 5.6562e-09 | 4.4516e-09 | 2.3201e-10 | 6.0191e-10 | 2.496e-10 | 1.3294e-11 | 364973.5
454997.125 | 3.652e-09 | 4.3337e-09 | 1.2275e-10 | 5.5774e-09 | 4.4509e-09 | 2.3344e-10 | 5.9962e-10 | 2.5328e-10 | 1.3624e-11 | 364985.656
455009.313 | 3.6685e-09 | 4.3668e-09 | 1.2204e-10 | 5.6057e-09 | 4.4736e-09 | 2.3431e-10 | 6.045e-10 | 2.4807e-10 | 1.3344e-11 | 364997.844
455021.469 | 3.6817e-09 | 4.2907e-09 | 1.2243e-10 | 5.6008e-09 | 4.474e-09 | 2.318e-10 | 6.0871e-10 | 2.4952e-10 | 1.3217e-11 | 365010
455033.625 | 3.623e-09 | 4.242e-09 | 1.2233e-10 | 5.5945e-09 | 4.5313e-09 | 2.3399e-10 | 6.0265e-10 | 2.5238e-10 | 1.3511e-11 | 365022.156
455045.813 | 3.6777e-09 | 4.2921e-09 | 1.2265e-10 | 5.6774e-09 | 4.4842e-09 | 2.3398e-10 | 6.1179e-10 | 2.4913e-10 | 1.323e-11 | 365034.344
455057.969 | 3.7067e-09 | 4.2575e-09 | 1.2131e-10 | 5.5587e-09 | 4.4247e-09 | 2.3039e-10 | 6.0168e-10 | 2.4718e-10 | 1.3458e-11 | 365046.5
455070.125 | 3.6445e-09 | 4.3221e-09 | 1.2244e-10 | 5.6044e-09 | 4.4736e-09 | 2.3233e-10 | 6.0608e-10 | 2.5036e-10 | 1.3559e-11 | 365058.656
455082.313 | 3.6352e-09 | 4.299e-09 | 1.2174e-10 | 5.6441e-09 | 4.45e-09 | 2.3195e-10 | 6.0581e-10 | 2.5048e-10 | 1.3456e-11 | 365070.844
455094.469 | 3.6544e-09 | 4.3574e-09 | 1.232e-10 | 5.6297e-09 | 4.4961e-09 | 2.3056e-10 | 6.0052e-10 | 2.5454e-10 | 1.3469e-11 | 365083
455106.625 | 3.708e-09 | 4.3072e-09 | 1.2234e-10 | 5.5999e-09 | 4.4421e-09 | 2.3218e-10 | 6.0555e-10 | 2.5034e-10 | 1.3641e-11 | 365095.156
455118.813 | 3.6767e-09 | 4.3184e-09 | 1.2215e-10 | 5.5729e-09 | 4.4171e-09 | 2.3114e-10 | 6.0532e-10 | 2.4865e-10 | 1.3348e-11 | 365107.344
455130.969 | 3.6545e-09 | 4.3593e-09 | 1.24e-10 | 5.5972e-09 | 4.4655e-09 | 2.3175e-10 | 6.0493e-10 | 2.4975e-10 | 1.338e-11 | 365119.5
455143.125 | 3.6402e-09 | 4.2976e-09 | 1.2318e-10 | 5.589e-09 | 4.4427e-09 | 2.3261e-10 | 6.0104e-10 | 2.4978e-10 | 1.3456e-11 | 365131.656
455155.313 | 3.6849e-09 | 4.3283e-09 | 1.2248e-10 | 5.5863e-09 | 4.4857e-09 | 2.3306e-10 | 5.9822e-10 | 2.4795e-10 | 1.3266e-11 | 365143.844
455167.469 | 3.6698e-09 | 4.291e-09 | 1.224e-10 | 5.5725e-09 | 4.4538e-09 | 2.3035e-10 | 6.0144e-10 | 2.5045e-10 | 1.3271e-11 | 365156
455179.625 | 3.6781e-09 | 4.2963e-09 | 1.2247e-10 | 5.5388e-09 | 4.4075e-09 | 2.3188e-10 | 6.0127e-10 | 2.4884e-10 | 1.3514e-11 | 365168.156
455191.813 | 3.6081e-09 | 4.3395e-09 | 1.2211e-10 | 5.5474e-09 | 4.4219e-09 | 2.3128e-10 | 5.949e-10 | 2.4706e-10 | 1.3348e-11 | 365180.344
455203.969 | 3.6177e-09 | 4.3094e-09 | 1.2168e-10 | 5.5412e-09 | 4.4699e-09 | 2.2882e-10 | 6.0078e-10 | 2.4838e-10 | 1.3385e-11 | 365192.5
455216.125 | 3.6389e-09 | 4.3089e-09 | 1.2206e-10 | 5.467e-09 | 4.4397e-09 | 2.2919e-10 | 5.99e-10 | 2.4797e-10 | 1.3284e-11 | 365204.656
455228.313 | 3.6228e-09 | 4.2826e-09 | 1.2175e-10 | 5.5358e-09 | 4.4569e-09 | 2.3126e-10 | 6.0307e-10 | 2.5004e-10 | 1.338e-11 | 365216.844
455240.469 | 3.6416e-09 | 4.2701e-09 | 1.2292e-10 | 5.4592e-09 | 4.4158e-09 | 2.3005e-10 | 5.9659e-10 | 2.4886e-10 | 1.3357e-11 | 365229
455252.625 | 3.6463e-09 | 4.2975e-09 | 1.219e-10 | 5.5387e-09 | 4.4545e-09 | 2.2756e-10 | 5.9737e-10 | 2.474e-10 | 1.3308e-11 | 365241.156
455264.813 | 3.5994e-09 | 4.2578e-09 | 1.2078e-10 | 5.5617e-09 | 4.4418e-09 | 2.2719e-10 | 5.9629e-10 | 2.4725e-10 | 1.3374e-11 | 365253.344
455276.969 | 3.6288e-09 | 4.3373e-09 | 1.221e-10 | 5.5507e-09 | 4.4776e-09 | 2.2911e-10 | 5.9553e-10 | 2.4656e-10 | 1.3201e-11 | 365265.5
455289.125 | 3.6144e-09 | 4.2472e-09 | 1.2221e-10 | 5.5478e-09 | 4.4889e-09 | 2.304e-10 | 5.9579e-10 | 2.4862e-10 | 1.3297e-11 | 365277.656
455301.313 | 3.6167e-09 | 4.2599e-09 | 1.2196e-10 | 5.5445e-09 | 4.4084e-09 | 2.307e-10 | 6.0341e-10 | 2.4763e-10 | 1.324e-11 | 365289.844
455313.469 | 3.6668e-09 | 4.3911e-09 | 1.2162e-10 | 5.5226e-09 | 4.4712e-09 | 2.285e-10 | 5.9908e-10 | 2.4695e-10 | 1.336e-11 | 365302
455325.656 | 3.6493e-09 | 4.2753e-09 | 1.2229e-10 | 5.5244e-09 | 4.465e-09 | 2.2878e-10 | 5.9899e-10 | 2.4622e-10 | 1.3254e-11 | 365314.187
455337.813 | 3.6548e-09 | 4.3679e-09 | 1.2211e-10 | 5.5691e-09 | 4.3807e-09 | 2.3059e-10 | 5.9337e-10 | 2.5009e-10 | 1.3523e-11 | 365326.344
455349.969 | 3.6628e-09 | 4.2824e-09 | 1.2255e-10 | 5.5372e-09 | 4.4397e-09 | 2.3113e-10 | 6.0048e-10 | 2.489e-10 | 1.333e-11 | 365338.5
455362.156 | 3.6276e-09 | 4.2631e-09 | 1.2127e-10 | 5.5001e-09 | 4.4845e-09 | 2.3508e-10 | 5.9004e-10 | 2.475e-10 | 1.3264e-11 | 365350.687
455374.313 | 3.6795e-09 | 4.3117e-09 | 1.232e-10 | 5.6108e-09 | 4.4406e-09 | 2.3216e-10 | 5.9898e-10 | 2.483e-10 | 1.3503e-11 | 365362.844
455386.469 | 3.6638e-09 | 4.3564e-09 | 1.222e-10 | 5.4938e-09 | 4.4777e-09 | 2.3158e-10 | 6.0133e-10 | 2.4807e-10 | 1.3288e-11 | 365375
455398.656 | 3.6514e-09 | 4.3292e-09 | 1.2246e-10 | 5.4949e-09 | 4.448e-09 | 2.2948e-10 | 5.9739e-10 | 2.5139e-10 | 1.3178e-11 | 365387.187
455410.813 | 3.7003e-09 | 4.3155e-09 | 1.2187e-10 | 5.5221e-09 | 4.4682e-09 | 2.3215e-10 | 5.9244e-10 | 2.4894e-10 | 1.333e-11 | 365399.344
455422.969 | 3.6189e-09 | 4.2938e-09 | 1.2152e-10 | 5.5546e-09 | 4.3837e-09 | 2.331e-10 | 5.9999e-10 | 2.4703e-10 | 1.3393e-11 | 365411.5
455435.156 | 3.6675e-09 | 4.3008e-09 | 1.2318e-10 | 5.541e-09 | 4.4568e-09 | 2.3054e-10 | 6.0301e-10 | 2.4711e-10 | 1.3404e-11 | 365423.687
455447.313 | 3.6425e-09 | 4.3015e-09 | 1.225e-10 | 5.5191e-09 | 4.4417e-09 | 2.3171e-10 | 5.9452e-10 | 2.4646e-10 | 1.3019e-11 | 365435.844
455459.469 | 3.6639e-09 | 4.3134e-09 | 1.2104e-10 | 5.5223e-09 | 4.4505e-09 | 2.3044e-10 | 5.9513e-10 | 2.4672e-10 | 1.3325e-11 | 365448
455471.656 | 3.6486e-09 | 4.3461e-09 | 1.2099e-10 | 5.5757e-09 | 4.4977e-09 | 2.3237e-10 | 5.9742e-10 | 2.4558e-10 | 1.3147e-11 | 365460.187
455483.813 | 3.6478e-09 | 4.3228e-09 | 1.2012e-10 | 5.4943e-09 | 4.4661e-09 | 2.2866e-10 | 5.9141e-10 | 2.4818e-10 | 1.3146e-11 | 365472.344
455495.969 | 3.6496e-09 | 4.311e-09 | 1.2165e-10 | 5.4962e-09 | 4.4858e-09 | 2.3151e-10 | 5.9793e-10 | 2.4723e-10 | 1.3276e-11 | 365484.5
455508.156 | 3.637e-09 | 4.3255e-09 | 1.2166e-10 | 5.5092e-09 | 4.4603e-09 | 2.2991e-10 | 5.9309e-10 | 2.4706e-10 | 1.3351e-11 | 365496.687
455520.313 | 3.5968e-09 | 4.3473e-09 | 1.22e-10 | 5.5304e-09 | 4.4439e-09 | 2.3058e-10 | 5.9156e-10 | 2.475e-10 | 1.3163e-11 | 365508.844
455532.469 | 3.6311e-09 | 4.2921e-09 | 1.2138e-10 | 5.5296e-09 | 4.413e-09 | 2.3061e-10 | 5.9954e-10 | 2.4686e-10 | 1.3219e-11 | 365521
455544.656 | 3.623e-09 | 4.2676e-09 | 1.2147e-10 | 5.5107e-09 | 4.4457e-09 | 2.2963e-10 | 5.9441e-10 | 2.4662e-10 | 1.3478e-11 | 365533.187
455556.813 | 3.6455e-09 | 4.4046e-09 | 1.2124e-10 | 5.5182e-09 | 4.4915e-09 | 2.312e-10 | 5.9705e-10 | 2.4566e-10 | 1.3244e-11 | 365545.344
455568.969 | 3.6605e-09 | 4.3232e-09 | 1.2075e-10 | 5.5698e-09 | 4.4352e-09 | 2.316e-10 | 5.9609e-10 | 2.4741e-10 | 1.3489e-11 | 365557.5
455581.156 | 3.6454e-09 | 4.2814e-09 | 1.2075e-10 | 5.533e-09 | 4.4178e-09 | 2.2926e-10 | 5.9299e-10 | 2.4442e-10 | 1.3256e-11 | 365569.687
455593.313 | 3.6598e-09 | 4.3336e-09 | 1.2037e-10 | 5.4386e-09 | 4.4525e-09 | 2.3073e-10 | 5.9471e-10 | 2.4417e-10 | 1.3269e-11 | 365581.844
455605.469 | 3.6545e-09 | 4.2979e-09 | 1.1978e-10 | 5.4975e-09 | 4.4411e-09 | 2.3292e-10 | 5.9891e-10 | 2.4595e-10 | 1.3396e-11 | 365594
455617.656 | 3.6324e-09 | 4.2732e-09 | 1.2062e-10 | 5.4693e-09 | 4.3847e-09 | 2.2832e-10 | 5.9127e-10 | 2.4757e-10 | 1.3274e-11 | 365606.187
455629.813 | 3.615e-09 | 4.3204e-09 | 1.2047e-10 | 5.5144e-09 | 4.434e-09 | 2.2735e-10 | 5.9429e-10 | 2.4607e-10 | 1.3064e-11 | 365618.344
455641.969 | 3.6878e-09 | 4.2935e-09 | 1.2112e-10 | 5.4792e-09 | 4.4242e-09 | 2.2833e-10 | 6.0019e-10 | 2.4731e-10 | 1.3199e-11 | 365630.5
455654.156 | 3.6269e-09 | 4.2742e-09 | 1.2144e-10 | 5.4547e-09 | 4.4509e-09 | 2.281e-10 | 6.0037e-10 | 2.4344e-10 | 1.3295e-11 | 365642.687
455666.313 | 3.6514e-09 | 4.2462e-09 | 1.2189e-10 | 5.4562e-09 | 4.4286e-09 | 2.3116e-10 | 5.9673e-10 | 2.4646e-10 | 1.3169e-11 | 365654.844
455678.469 | 3.6511e-09 | 4.2723e-09 | 1.1946e-10 | 5.524e-09 | 4.4722e-09 | 2.3094e-10 | 5.9737e-10 | 2.4557e-10 | 1.3232e-11 | 365667
455690.656 | 3.6424e-09 | 4.3038e-09 | 1.2223e-10 | 5.4703e-09 | 4.4583e-09 | 2.2843e-10 | 5.9276e-10 | 2.4487e-10 | 1.3397e-11 | 365679.187
455702.813 | 3.635e-09 | 4.3013e-09 | 1.2136e-10 | 5.4822e-09 | 4.4398e-09 | 2.3042e-10 | 5.9208e-10 | 2.4423e-10 | 1.3078e-11 | 365691.344
455715 | 3.6455e-09 | 4.3031e-09 | 1.221e-10 | 5.4741e-09 | 4.4332e-09 | 2.3187e-10 | 5.9099e-10 | 2.4439e-10 | 1.3288e-11 | 365703.531
455727.156 | 3.6124e-09 | 4.3399e-09 | 1.2184e-10 | 5.5149e-09 | 4.4163e-09 | 2.3192e-10 | 5.9508e-10 | 2.4558e-10 | 1.3315e-11 | 365715.687
455739.313 | 3.6624e-09 | 4.2996e-09 | 1.2141e-10 | 5.4914e-09 | 4.4537e-09 | 2.2814e-10 | 5.9431e-10 | 2.4526e-10 | 1.3338e-11 | 365727.844
455751.5 | 3.6248e-09 | 4.2405e-09 | 1.1994e-10 | 5.5083e-09 | 4.4375e-09 | 2.295e-10 | 5.8502e-10 | 2.4615e-10 | 1.3169e-11 | 365740.031
455763.656 | 3.6192e-09 | 4.2785e-09 | 1.2102e-10 | 5.4133e-09 | 4.4664e-09 | 2.2811e-10 | 5.9292e-10 | 2.464e-10 | 1.3345e-11 | 365752.187
455775.813 | 3.657e-09 | 4.2701e-09 | 1.2172e-10 | 5.4471e-09 | 4.4623e-09 | 2.3025e-10 | 5.8972e-10 | 2.4521e-10 | 1.3341e-11 | 365764.344
455788 | 3.6258e-09 | 4.2403e-09 | 1.209e-10 | 5.4823e-09 | 4.4595e-09 | 2.2947e-10 | 5.9505e-10 | 2.4752e-10 | 1.3079e-11 | 365776.531
455800.156 | 3.6382e-09 | 4.3129e-09 | 1.2053e-10 | 5.4819e-09 | 4.3994e-09 | 2.2789e-10 | 5.9059e-10 | 2.4278e-10 | 1.3085e-11 | 365788.687
455812.313 | 3.64e-09 | 4.3011e-09 | 1.2093e-10 | 5.4824e-09 | 4.4168e-09 | 2.2769e-10 | 5.9174e-10 | 2.4339e-10 | 1.3154e-11 | 365800.844
455824.5 | 3.6101e-09 | 4.3222e-09 | 1.2078e-10 | 5.4528e-09 | 4.4793e-09 | 2.3153e-10 | 5.9319e-10 | 2.4409e-10 | 1.323e-11 | 365813.031
455836.656 | 3.6279e-09 | 4.3239e-09 | 1.207e-10 | 5.5243e-09 | 4.4234e-09 | 2.2828e-10 | 5.8734e-10 | 2.4635e-10 | 1.3228e-11 | 365825.187
455848.813 | 3.6647e-09 | 4.3052e-09 | 1.1947e-10 | 5.5086e-09 | 4.4233e-09 | 2.2772e-10 | 5.9426e-10 | 2.4619e-10 | 1.3141e-11 | 365837.344
455861 | 3.6174e-09 | 4.308e-09 | 1.1995e-10 | 5.4546e-09 | 4.4245e-09 | 2.291e-10 | 5.8632e-10 | 2.4778e-10 | 1.3167e-11 | 365849.531
455873.156 | 3.632e-09 | 4.2874e-09 | 1.2034e-10 | 5.48e-09 | 4.4348e-09 | 2.2719e-10 | 5.9526e-10 | 2.4839e-10 | 1.3212e-11 | 365861.687
455885.313 | 3.6688e-09 | 4.2959e-09 | 1.2104e-10 | 5.4446e-09 | 4.5026e-09 | 2.3231e-10 | 5.8883e-10 | 2.436e-10 | 1.3317e-11 | 365873.844
455897.5 | 3.6269e-09 | 4.2417e-09 | 1.215e-10 | 5.3788e-09 | 4.395e-09 | 2.2768e-10 | 5.907e-10 | 2.4526e-10 | 1.3254e-11 | 365886.031
455909.656 | 3.6531e-09 | 4.2759e-09 | 1.2173e-10 | 5.4643e-09 | 4.4256e-09 | 2.2827e-10 | 5.8743e-10 | 2.4383e-10 | 1.3285e-11 | 365898.187
455921.813 | 3.615e-09 | 4.2218e-09 | 1.2183e-10 | 5.5369e-09 | 4.412e-09 | 2.2513e-10 | 5.8908e-10 | 2.4566e-10 | 1.3285e-11 | 365910.344
455934 | 3.669e-09 | 4.2779e-09 | 1.2149e-10 | 5.4262e-09 | 4.4457e-09 | 2.3017e-10 | 5.9042e-10 | 2.4724e-10 | 1.3255e-11 | 365922.531
455946.156 | 3.6666e-09 | 4.347e-09 | 1.2021e-10 | 5.4439e-09 | 4.4219e-09 | 2.2764e-10 | 5.9105e-10 | 2.4622e-10 | 1.3229e-11 | 365934.687
455958.313 | 3.6355e-09 | 4.2831e-09 | 1.2141e-10 | 5.4639e-09 | 4.3906e-09 | 2.2931e-10 | 5.8765e-10 | 2.4667e-10 | 1.3298e-11 | 365946.844
455970.5 | 3.6455e-09 | 4.2667e-09 | 1.2061e-10 | 5.4205e-09 | 4.4045e-09 | 2.2887e-10 | 5.8863e-10 | 2.4609e-10 | 1.3027e-11 | 365959.031
455982.656 | 3.6447e-09 | 4.2487e-09 | 1.2096e-10 | 5.491e-09 | 4.4382e-09 | 2.2988e-10 | 5.9159e-10 | 2.4487e-10 | 1.3266e-11 | 365971.187
455994.813 | 3.647e-09 | 4.2872e-09 | 1.2037e-10 | 5.4541e-09 | 4.4471e-09 | 2.2755e-10 | 5.9115e-10 | 2.4442e-10 | 1.3206e-11 | 365983.344
456007 | 3.6348e-09 | 4.2952e-09 | 1.2087e-10 | 5.422e-09 | 4.3613e-09 | 2.2847e-10 | 5.9124e-10 | 2.4608e-10 | 1.3312e-11 | 365995.531
456019.156 | 3.6455e-09 | 4.2866e-09 | 1.2e-10 | 5.4417e-09 | 4.4367e-09 | 2.2807e-10 | 5.9217e-10 | 2.447e-10 | 1.3116e-11 | 366007.687
456031.313 | 3.6e-09 | 4.2736e-09 | 1.2056e-10 | 5.4457e-09 | 4.446e-09 | 2.2936e-10 | 5.9217e-10 | 2.4414e-10 | 1.313e-11 | 366019.844
456043.5 | 3.6265e-09 | 4.3197e-09 | 1.2139e-10 | 5.4705e-09 | 4.417e-09 | 2.3023e-10 | 5.8631e-10 | 2.44e-10 | 1.3092e-11 | 366032.031
456055.656 | 3.6743e-09 | 4.2719e-09 | 1.2066e-10 | 5.4233e-09 | 4.4599e-09 | 2.2764e-10 | 5.84e-10 | 2.4362e-10 | 1.319e-11 | 366044.187
456067.813 | 3.6374e-09 | 4.2242e-09 | 1.2046e-10 | 5.3956e-09 | 4.4453e-09 | 2.2804e-10 | 5.8925e-10 | 2.4227e-10 | 1.3199e-11 | 366056.344
456080 | 3.6151e-09 | 4.255e-09 | 1.1989e-10 | 5.4283e-09 | 4.4063e-09 | 2.2656e-10 | 5.8449e-10 | 2.435e-10 | 1.329e-11 | 366068.531
456092.156 | 3.6052e-09 | 4.3004e-09 | 1.1866e-10 | 5.4337e-09 | 4.3999e-09 | 2.2691e-10 | 5.8883e-10 | 2.4499e-10 | 1.3162e-11 | 366080.687
456104.344 | 3.6023e-09 | 4.2734e-09 | 1.2035e-10 | 5.437e-09 | 4.4295e-09 | 2.2678e-10 | 5.8556e-10 | 2.4329e-10 | 1.3169e-11 | 366092.875
456116.5 | 3.6222e-09 | 4.2963e-09 | 1.2004e-10 | 5.428e-09 | 4.4521e-09 | 2.2876e-10 | 5.8994e-10 | 2.4205e-10 | 1.3175e-11 | 366105.031
456128.656 | 3.6149e-09 | 4.2768e-09 | 1.1944e-10 | 5.4979e-09 | 4.4007e-09 | 2.2749e-10 | 5.8624e-10 | 2.4323e-10 | 1.3227e-11 | 366117.187
456140.844 | 3.6277e-09 | 4.2755e-09 | 1.2058e-10 | 5.4715e-09 | 4.4059e-09 | 2.2932e-10 | 5.9879e-10 | 2.4359e-10 | 1.3033e-11 | 366129.375
456153 | 3.6189e-09 | 4.2716e-09 | 1.1915e-10 | 5.4671e-09 | 4.4312e-09 | 2.277e-10 | 5.8796e-10 | 2.4743e-10 | 1.3148e-11 | 366141.531
456165.156 | 3.654e-09 | 4.267e-09 | 1.1995e-10 | 5.4333e-09 | 4.473e-09 | 2.2698e-10 | 5.8663e-10 | 2.4545e-10 | 1.3127e-11 | 366153.687
456177.344 | 3.6726e-09 | 4.3073e-09 | 1.1981e-10 | 5.4301e-09 | 4.5032e-09 | 2.2997e-10 | 5.9027e-10 | 2.4588e-10 | 1.3263e-11 | 366165.875
456189.5 | 3.6758e-09 | 4.2744e-09 | 1.2017e-10 | 5.4479e-09 | 4.4164e-09 | 2.3033e-10 | 5.8704e-10 | 2.4331e-10 | 1.3293e-11 | 366178.031
456201.656 | 3.6122e-09 | 4.2388e-09 | 1.1986e-10 | 5.4398e-09 | 4.4513e-09 | 2.2855e-10 | 5.9318e-10 | 2.4469e-10 | 1.3214e-11 | 366190.187
456213.844 | 3.6228e-09 | 4.2634e-09 | 1.2054e-10 | 5.4475e-09 | 4.4264e-09 | 2.2994e-10 | 5.8869e-10 | 2.4416e-10 | 1.3249e-11 | 366202.375
456226 | 3.6646e-09 | 4.2697e-09 | 1.2013e-10 | 5.4259e-09 | 4.4321e-09 | 2.2741e-10 | 5.8435e-10 | 2.4533e-10 | 1.336e-11 | 366214.531
456238.156 | 3.661e-09 | 4.2539e-09 | 1.1989e-10 | 5.5153e-09 | 4.4575e-09 | 2.2818e-10 | 5.895e-10 | 2.4453e-10 | 1.3117e-11 | 366226.687
456250.344 | 3.6033e-09 | 4.3177e-09 | 1.215e-10 | 5.5329e-09 | 4.4562e-09 | 2.3013e-10 | 5.8753e-10 | 2.448e-10 | 1.311e-11 | 366238.875
456262.5 | 3.6377e-09 | 4.2975e-09 | 1.1925e-10 | 5.409e-09 | 4.4404e-09 | 2.2813e-10 | 5.8619e-10 | 2.4154e-10 | 1.3295e-11 | 366251.031
456274.656 | 3.609e-09 | 4.2548e-09 | 1.2008e-10 | 5.5012e-09 | 4.4439e-09 | 2.2844e-10 | 5.9161e-10 | 2.4534e-10 | 1.3266e-11 | 366263.187
456286.844 | 3.6336e-09 | 4.3262e-09 | 1.1966e-10 | 5.4949e-09 | 4.448e-09 | 2.2895e-10 | 5.9087e-10 | 2.4585e-10 | 1.3444e-11 | 366275.375
456299 | 3.6727e-09 | 4.2612e-09 | 1.2072e-10 | 5.4347e-09 | 4.4674e-09 | 2.2942e-10 | 5.858e-10 | 2.4564e-10 | 1.3011e-11 | 366287.531
456311.156 | 3.6498e-09 | 4.2797e-09 | 1.2042e-10 | 5.5255e-09 | 4.4027e-09 | 2.2959e-10 | 5.9756e-10 | 2.454e-10 | 1.3541e-11 | 366299.687
456323.344 | 3.6414e-09 | 4.2604e-09 | 1.2187e-10 | 5.4292e-09 | 4.4393e-09 | 2.2996e-10 | 5.9796e-10 | 2.4365e-10 | 1.3227e-11 | 366311.875
456335.5 | 3.6428e-09 | 4.2819e-09 | 1.2122e-10 | 5.4062e-09 | 4.4573e-09 | 2.2739e-10 | 5.9207e-10 | 2.4222e-10 | 1.3122e-11 | 366324.031
456347.656 | 3.6477e-09 | 4.2993e-09 | 1.2084e-10 | 5.4032e-09 | 4.4437e-09 | 2.3002e-10 | 5.8782e-10 | 2.4173e-10 | 1.3174e-11 | 366336.187
456359.844 | 3.6294e-09 | 4.3176e-09 | 1.1989e-10 | 5.3998e-09 | 4.3889e-09 | 2.2825e-10 | 5.8785e-10 | 2.436e-10 | 1.317e-11 | 366348.375
456372 | 3.5958e-09 | 4.2728e-09 | 1.1977e-10 | 5.4009e-09 | 4.4141e-09 | 2.2827e-10 | 5.9058e-10 | 2.4545e-10 | 1.3138e-11 | 366360.531
456384.156 | 3.6539e-09 | 4.2432e-09 | 1.1993e-10 | 5.4981e-09 | 4.4494e-09 | 2.3047e-10 | 5.8278e-10 | 2.4427e-10 | 1.31e-11 | 366372.687
456396.344 | 3.6524e-09 | 4.2944e-09 | 1.2024e-10 | 5.4352e-09 | 4.4216e-09 | 2.2767e-10 | 5.8663e-10 | 2.4304e-10 | 1.3286e-11 | 366384.875
456408.5 | 3.6127e-09 | 4.2735e-09 | 1.2079e-10 | 5.4928e-09 | 4.4491e-09 | 2.286e-10 | 5.916e-10 | 2.4292e-10 | 1.3205e-11 | 366397.031
456420.656 | 3.6051e-09 | 4.2888e-09 | 1.1985e-10 | 5.4521e-09 | 4.4461e-09 | 2.2962e-10 | 5.889e-10 | 2.429e-10 | 1.3158e-11 | 366409.187
456432.844 | 3.6139e-09 | 4.2854e-09 | 1.1948e-10 | 5.4559e-09 | 4.4627e-09 | 2.2904e-10 | 5.8914e-10 | 2.4299e-10 | 1.3255e-11 | 366421.375
456445 | 3.6357e-09 | 4.2897e-09 | 1.2105e-10 | 5.4385e-09 | 4.4117e-09 | 2.2967e-10 | 5.8891e-10 | 2.4456e-10 | 1.3179e-11 | 366433.531
456457.188 | 3.6219e-09 | 4.2878e-09 | 1.2111e-10 | 5.464e-09 | 4.3883e-09 | 2.2899e-10 | 5.8848e-10 | 2.4892e-10 | 1.3251e-11 | 366445.719
456469.344 | 3.6e-09 | 4.2891e-09 | 1.2065e-10 | 5.4153e-09 | 4.4068e-09 | 2.2766e-10 | 5.8396e-10 | 2.4375e-10 | 1.3158e-11 | 366457.875
456481.5 | 3.5923e-09 | 4.2659e-09 | 1.2129e-10 | 5.4397e-09 | 4.4308e-09 | 2.2786e-10 | 5.8956e-10 | 2.485e-10 | 1.3453e-11 | 366470.031
456493.688 | 3.6626e-09 | 4.2883e-09 | 1.1975e-10 | 5.4443e-09 | 4.4424e-09 | 2.2597e-10 | 5.8734e-10 | 2.4376e-10 | 1.3299e-11 | 366482.219
456505.844 | 3.6163e-09 | 4.2671e-09 | 1.2113e-10 | 5.4618e-09 | 4.4487e-09 | 2.2765e-10 | 5.9303e-10 | 2.4525e-10 | 1.3191e-11 | 366494.375
456518 | 3.6538e-09 | 4.2758e-09 | 1.209e-10 | 5.4937e-09 | 4.477e-09 | 2.3084e-10 | 5.897e-10 | 2.4394e-10 | 1.3276e-11 | 366506.531
456530.188 | 3.6344e-09 | 4.2529e-09 | 1.1948e-10 | 5.4666e-09 | 4.4195e-09 | 2.2826e-10 | 5.8797e-10 | 2.4359e-10 | 1.3157e-11 | 366518.719
456542.344 | 3.6245e-09 | 4.2505e-09 | 1.2088e-10 | 5.4934e-09 | 4.408e-09 | 2.2893e-10 | 5.8657e-10 | 2.4216e-10 | 1.3199e-11 | 366530.875
456554.5 | 3.6186e-09 | 4.2489e-09 | 1.2133e-10 | 5.4536e-09 | 4.4233e-09 | 2.2804e-10 | 5.8867e-10 | 2.4334e-10 | 1.3181e-11 | 366543.031
456566.688 | 3.6262e-09 | 4.2861e-09 | 1.2048e-10 | 5.4207e-09 | 4.4279e-09 | 2.2989e-10 | 5.8893e-10 | 2.4238e-10 | 1.3137e-11 | 366555.219
456578.844 | 3.6454e-09 | 4.2554e-09 | 1.1973e-10 | 5.4128e-09 | 4.4364e-09 | 2.2856e-10 | 5.7872e-10 | 2.4234e-10 | 1.3201e-11 | 366567.375
456591 | 3.5803e-09 | 4.2751e-09 | 1.1934e-10 | 5.4677e-09 | 4.4159e-09 | 2.2751e-10 | 5.9059e-10 | 2.4274e-10 | 1.2986e-11 | 366579.531
456603.188 | 3.6308e-09 | 4.274e-09 | 1.2035e-10 | 5.4233e-09 | 4.4566e-09 | 2.3008e-10 | 5.8081e-10 | 2.4384e-10 | 1.3273e-11 | 366591.719
456615.344 | 3.6604e-09 | 4.2929e-09 | 1.1971e-10 | 5.4477e-09 | 4.4001e-09 | 2.2809e-10 | 5.9077e-10 | 2.4362e-10 | 1.3352e-11 | 366603.875
456627.5 | 3.646e-09 | 4.2974e-09 | 1.1883e-10 | 5.4825e-09 | 4.4337e-09 | 2.2888e-10 | 5.8688e-10 | 2.4407e-10 | 1.3177e-11 | 366616.031
456639.688 | 3.6225e-09 | 4.2905e-09 | 1.2055e-10 | 5.4529e-09 | 4.4332e-09 | 2.3069e-10 | 5.8978e-10 | 2.4517e-10 | 1.3145e-11 | 366628.219
456651.844 | 3.6147e-09 | 4.3281e-09 | 1.1906e-10 | 5.4401e-09 | 4.423e-09 | 2.2894e-10 | 5.8965e-10 | 2.4463e-10 | 1.3025e-11 | 366640.375
456664 | 3.6245e-09 | 4.2567e-09 | 1.1942e-10 | 5.3897e-09 | 4.4272e-09 | 2.2791e-10 | 5.9712e-10 | 2.4674e-10 | 1.3294e-11 | 366652.531
456676.188 | 3.6224e-09 | 4.3049e-09 | 1.206e-10 | 5.4346e-09 | 4.4493e-09 | 2.2796e-10 | 5.8411e-10 | 2.4252e-10 | 1.3052e-11 | 366664.719
456688.344 | 3.6077e-09 | 4.2639e-09 | 1.1921e-10 | 5.451e-09 | 4.4853e-09 | 2.307e-10 | 5.8926e-10 | 2.4377e-10 | 1.313e-11 | 366676.875
456700.5 | 3.636e-09 | 4.3141e-09 | 1.2005e-10 | 5.4245e-09 | 4.3823e-09 | 2.3035e-10 | 5.8918e-10 | 2.438e-10 | 1.3169e-11 | 366689.031
456712.688 | 3.6822e-09 | 4.2782e-09 | 1.2116e-10 | 5.4639e-09 | 4.3955e-09 | 2.2946e-10 | 5.8673e-10 | 2.4438e-10 | 1.3055e-11 | 366701.219
456724.844 | 3.6196e-09 | 4.2456e-09 | 1.1895e-10 | 5.4339e-09 | 4.4153e-09 | 2.292e-10 | 5.8883e-10 | 2.4546e-10 | 1.3086e-11 | 366713.375
456737 | 3.6003e-09 | 4.2722e-09 | 1.1992e-10 | 5.4692e-09 | 4.4061e-09 | 2.2816e-10 | 5.8541e-10 | 2.4512e-10 | 1.327e-11 | 366725.531
456749.188 | 3.6264e-09 | 4.2534e-09 | 1.2003e-10 | 5.4589e-09 | 4.3668e-09 | 2.2737e-10 | 5.8974e-10 | 2.4406e-10 | 1.3174e-11 | 366737.719
456761.344 | 3.6379e-09 | 4.2828e-09 | 1.2095e-10 | 5.4824e-09 | 4.4456e-09 | 2.2982e-10 | 5.9238e-10 | 2.433e-10 | 1.3116e-11 | 366749.875
456773.5 | 3.6397e-09 | 4.2822e-09 | 1.1951e-10 | 5.4535e-09 | 4.4234e-09 | 2.2992e-10 | 5.885e-10 | 2.4377e-10 | 1.3151e-11 | 366762.031
456785.688 | 3.6549e-09 | 4.2798e-09 | 1.1992e-10 | 5.4236e-09 | 4.3608e-09 | 2.2932e-10 | 5.8792e-10 | 2.4359e-10 | 1.3308e-11 | 366774.219
456797.844 | 3.6144e-09 | 4.2757e-09 | 1.2032e-10 | 5.4591e-09 | 4.3808e-09 | 2.2891e-10 | 5.9007e-10 | 2.4483e-10 | 1.3315e-11 | 366786.375
456810 | 3.6601e-09 | 4.2815e-09 | 1.1887e-10 | 5.4042e-09 | 4.4637e-09 | 2.2928e-10 | 5.8653e-10 | 2.4074e-10 | 1.3026e-11 | 366798.531
456822.188 | 3.6086e-09 | 4.2726e-09 | 1.2036e-10 | 5.3884e-09 | 4.4085e-09 | 2.285e-10 | 5.8863e-10 | 2.4501e-10 | 1.315e-11 | 366810.719
456834.344 | 3.6431e-09 | 4.2891e-09 | 1.1893e-10 | 5.3774e-09 | 4.4272e-09 | 2.2767e-10 | 5.9295e-10 | 2.4497e-10 | 1.3249e-11 | 366822.875
456846.531 | 3.5924e-09 | 4.243e-09 | 1.1873e-10 | 5.4964e-09 | 4.4106e-09 | 2.2839e-10 | 5.9084e-10 | 2.4368e-10 | 1.3344e-11 | 366835.062
456858.688 | 3.6442e-09 | 4.283e-09 | 1.1955e-10 | 5.4043e-09 | 4.4201e-09 | 2.2783e-10 | 5.8474e-10 | 2.4581e-10 | 1.3175e-11 | 366847.219
456870.844 | 3.6076e-09 | 4.2816e-09 | 1.2008e-10 | 5.4627e-09 | 4.4103e-09 | 2.2897e-10 | 5.9062e-10 | 2.4746e-10 | 1.3092e-11 | 366859.375
456883.031 | 3.6644e-09 | 4.2441e-09 | 1.1964e-10 | 5.483e-09 | 4.4305e-09 | 2.3018e-10 | 5.8641e-10 | 2.4498e-10 | 1.3289e-11 | 366871.562
456895.188 | 3.6136e-09 | 4.278e-09 | 1.1998e-10 | 5.4117e-09 | 4.4067e-09 | 2.2868e-10 | 5.8301e-10 | 2.4556e-10 | 1.3266e-11 | 366883.719
456907.344 | 3.5954e-09 | 4.3154e-09 | 1.2035e-10 | 5.3955e-09 | 4.4517e-09 | 2.2683e-10 | 5.8314e-10 | 2.4514e-10 | 1.3247e-11 | 366895.875
456919.531 | 3.6696e-09 | 4.2394e-09 | 1.1912e-10 | 5.4749e-09 | 4.4087e-09 | 2.2891e-10 | 5.8715e-10 | 2.435e-10 | 1.3111e-11 | 366908.062
456931.688 | 3.5952e-09 | 4.3108e-09 | 1.1906e-10 | 5.3528e-09 | 4.4569e-09 | 2.283e-10 | 5.8889e-10 | 2.4106e-10 | 1.3222e-11 | 366920.219
456943.844 | 3.6321e-09 | 4.2854e-09 | 1.19e-10 | 5.3631e-09 | 4.4372e-09 | 2.274e-10 | 5.8623e-10 | 2.4448e-10 | 1.3192e-11 | 366932.375
456956.031 | 3.6246e-09 | 4.2685e-09 | 1.1878e-10 | 5.3759e-09 | 4.4583e-09 | 2.2696e-10 | 5.8338e-10 | 2.432e-10 | 1.3218e-11 | 366944.562
456968.188 | 3.6636e-09 | 4.2774e-09 | 1.195e-10 | 5.4208e-09 | 4.4272e-09 | 2.2917e-10 | 5.8347e-10 | 2.4344e-10 | 1.3098e-11 | 366956.719
456980.344 | 3.6444e-09 | 4.2568e-09 | 1.1992e-10 | 5.429e-09 | 4.4127e-09 | 2.2812e-10 | 5.8303e-10 | 2.4357e-10 | 1.3006e-11 | 366968.875
456992.531 | 3.6046e-09 | 4.2706e-09 | 1.1922e-10 | 5.4208e-09 | 4.4197e-09 | 2.2841e-10 | 5.8403e-10 | 2.4504e-10 | 1.318e-11 | 366981.062
457004.688 | 3.6077e-09 | 4.2918e-09 | 1.2075e-10 | 5.4325e-09 | 4.4033e-09 | 2.2729e-10 | 5.8953e-10 | 2.4158e-10 | 1.3251e-11 | 366993.219
457016.844 | 3.6189e-09 | 4.3184e-09 | 1.2132e-10 | 5.4386e-09 | 4.4462e-09 | 2.279e-10 | 5.8569e-10 | 2.4271e-10 | 1.3081e-11 | 367005.375
457029.031 | 3.6096e-09 | 4.2312e-09 | 1.2069e-10 | 5.4645e-09 | 4.4503e-09 | 2.2696e-10 | 5.8199e-10 | 2.4482e-10 | 1.3311e-11 | 367017.562
457041.188 | 3.6114e-09 | 4.2641e-09 | 1.1977e-10 | 5.3981e-09 | 4.429e-09 | 2.3017e-10 | 5.9156e-10 | 2.4403e-10 | 1.3331e-11 | 367029.719
457053.344 | 3.6428e-09 | 4.2885e-09 | 1.2082e-10 | 5.4141e-09 | 4.4459e-09 | 2.2837e-10 | 5.8493e-10 | 2.4293e-10 | 1.3015e-11 | 367041.875
457065.531 | 3.6468e-09 | 4.253e-09 | 1.2027e-10 | 5.3738e-09 | 4.3788e-09 | 2.2677e-10 | 5.8446e-10 | 2.4289e-10 | 1.3253e-11 | 367054.062
457077.688 | 3.5913e-09 | 4.3088e-09 | 1.1888e-10 | 5.3435e-09 | 4.4475e-09 | 2.2972e-10 | 5.8872e-10 | 2.412e-10 | 1.3074e-11 | 367066.219
457089.844 | 3.6345e-09 | 4.2808e-09 | 1.2101e-10 | 5.3846e-09 | 4.3981e-09 | 2.2562e-10 | 5.7946e-10 | 2.408e-10 | 1.3293e-11 | 367078.375
457102.031 | 3.5993e-09 | 4.2852e-09 | 1.1953e-10 | 5.4444e-09 | 4.3732e-09 | 2.257e-10 | 5.8585e-10 | 2.4286e-10 | 1.3055e-11 | 367090.562
457114.188 | 3.5814e-09 | 4.3099e-09 | 1.1829e-10 | 5.41e-09 | 4.4166e-09 | 2.2635e-10 | 5.8146e-10 | 2.4354e-10 | 1.3233e-11 | 367102.719
457126.344 | 3.576e-09 | 4.2709e-09 | 1.1878e-10 | 5.435e-09 | 4.4104e-09 | 2.2699e-10 | 5.8141e-10 | 2.4209e-10 | 1.3143e-11 | 367114.875
457138.531 | 3.639e-09 | 4.255e-09 | 1.1827e-10 | 5.47e-09 | 4.3992e-09 | 2.2567e-10 | 5.8651e-10 | 2.4187e-10 | 1.3364e-11 | 367127.062
457150.688 | 3.608e-09 | 4.2973e-09 | 1.1885e-10 | 5.3898e-09 | 4.4227e-09 | 2.2742e-10 | 5.806e-10 | 2.4157e-10 | 1.3217e-11 | 367139.219
457162.844 | 3.612e-09 | 4.2375e-09 | 1.1905e-10 | 5.3786e-09 | 4.4001e-09 | 2.262e-10 | 5.8139e-10 | 2.405e-10 | 1.2994e-11 | 367151.375
457175.031 | 3.6089e-09 | 4.2232e-09 | 1.1911e-10 | 5.3791e-09 | 4.3968e-09 | 2.2743e-10 | 5.829e-10 | 2.4059e-10 | 1.2976e-11 | 367163.562
457187.188 | 3.6288e-09 | 4.2426e-09 | 1.1903e-10 | 5.399e-09 | 4.418e-09 | 2.266e-10 | 5.8357e-10 | 2.447e-10 | 1.3215e-11 | 367175.719
457199.344 | 3.6224e-09 | 4.2697e-09 | 1.1883e-10 | 5.3762e-09 | 4.3878e-09 | 2.2829e-10 | 5.8119e-10 | 2.4406e-10 | 1.3094e-11 | 367187.875
457211.531 | 3.6108e-09 | 4.2469e-09 | 1.1855e-10 | 5.3576e-09 | 4.3911e-09 | 2.283e-10 | 5.8921e-10 | 2.4384e-10 | 1.3223e-11 | 367200.062
457223.688 | 3.5703e-09 | 4.252e-09 | 1.1856e-10 | 5.3357e-09 | 4.404e-09 | 2.2736e-10 | 5.8273e-10 | 2.4416e-10 | 1.3106e-11 | 367212.219
457235.875 | 3.6384e-09 | 4.2453e-09 | 1.1876e-10 | 5.3489e-09 | 4.4152e-09 | 2.2621e-10 | 5.8436e-10 | 2.4272e-10 | 1.3254e-11 | 367224.406
457248.031 | 3.6315e-09 | 4.2298e-09 | 1.1982e-10 | 5.3848e-09 | 4.3558e-09 | 2.2842e-10 | 5.8063e-10 | 2.4165e-10 | 1.2962e-11 | 367236.562
457260.188 | 3.6078e-09 | 4.2882e-09 | 1.1876e-10 | 5.3904e-09 | 4.3664e-09 | 2.2872e-10 | 5.8101e-10 | 2.3739e-10 | 1.3145e-11 | 367248.719
457272.375 | 3.6194e-09 | 4.253e-09 | 1.1881e-10 | 5.3706e-09 | 4.4003e-09 | 2.2695e-10 | 5.8233e-10 | 2.4188e-10 | 1.3122e-11 | 367260.906
457284.531 | 3.6098e-09 | 4.2921e-09 | 1.1895e-10 | 5.3221e-09 | 4.4075e-09 | 2.2812e-10 | 5.8678e-10 | 2.4201e-10 | 1.3068e-11 | 367273.062
457296.688 | 3.607e-09 | 4.2316e-09 | 1.1816e-10 | 5.4259e-09 | 4.3887e-09 | 2.2548e-10 | 5.8371e-10 | 2.4158e-10 | 1.3027e-11 | 367285.219
457308.875 | 3.5729e-09 | 4.1983e-09 | 1.1926e-10 | 5.3119e-09 | 4.367e-09 | 2.2669e-10 | 5.8888e-10 | 2.4366e-10 | 1.2955e-11 | 367297.406
457321.031 | 3.581e-09 | 4.2658e-09 | 1.1967e-10 | 5.4151e-09 | 4.4282e-09 | 2.273e-10 | 5.8304e-10 | 2.4081e-10 | 1.3153e-11 | 367309.562
457333.188 | 3.6002e-09 | 4.2534e-09 | 1.1979e-10 | 5.4203e-09 | 4.3826e-09 | 2.279e-10 | 5.7918e-10 | 2.414e-10 | 1.2972e-11 | 367321.719
457345.375 | 3.6055e-09 | 4.2719e-09 | 1.1915e-10 | 5.4587e-09 | 4.3428e-09 | 2.2633e-10 | 5.8667e-10 | 2.4581e-10 | 1.3222e-11 | 367333.906
457357.531 | 3.5815e-09 | 4.2497e-09 | 1.1842e-10 | 5.4229e-09 | 4.4392e-09 | 2.2625e-10 | 5.8136e-10 | 2.4221e-10 | 1.307e-11 | 367346.062
457369.688 | 3.6123e-09 | 4.2634e-09 | 1.1907e-10 | 5.4551e-09 | 4.3427e-09 | 2.2661e-10 | 5.8575e-10 | 2.4408e-10 | 1.3277e-11 | 367358.219
457381.875 | 3.5871e-09 | 4.2587e-09 | 1.1943e-10 | 5.3746e-09 | 4.3642e-09 | 2.2515e-10 | 5.8815e-10 | 2.4299e-10 | 1.2902e-11 | 367370.406
457394.031 | 3.6246e-09 | 4.1992e-09 | 1.1807e-10 | 5.4051e-09 | 4.3929e-09 | 2.2681e-10 | 5.8646e-10 | 2.443e-10 | 1.3142e-11 | 367382.562
457406.188 | 3.6089e-09 | 4.2223e-09 | 1.1905e-10 | 5.4111e-09 | 4.3897e-09 | 2.2626e-10 | 5.8827e-10 | 2.4274e-10 | 1.3217e-11 | 367394.719
457418.375 | 3.608e-09 | 4.2245e-09 | 1.188e-10 | 5.3842e-09 | 4.4044e-09 | 2.2669e-10 | 5.7958e-10 | 2.4228e-10 | 1.3052e-11 | 367406.906
457430.531 | 3.585e-09 | 4.2121e-09 | 1.1865e-10 | 5.3801e-09 | 4.3996e-09 | 2.2734e-10 | 5.9107e-10 | 2.3985e-10 | 1.3103e-11 | 367419.062
457442.688 | 3.5642e-09 | 4.2683e-09 | 1.196e-10 | 5.4192e-09 | 4.3723e-09 | 2.2888e-10 | 5.8346e-10 | 2.4135e-10 | 1.3072e-11 | 367431.219
457454.875 | 3.6572e-09 | 4.2524e-09 | 1.2037e-10 | 5.48e-09 | 4.4369e-09 | 2.2869e-10 | 5.8599e-10 | 2.4201e-10 | 1.3076e-11 | 367443.406
457467.031 | 3.6002e-09 | 4.2504e-09 | 1.1864e-10 | 5.4357e-09 | 4.321e-09 | 2.2902e-10 | 5.8482e-10 | 2.4354e-10 | 1.309e-11 | 367455.562
457479.188 | 3.5793e-09 | 4.2297e-09 | 1.1982e-10 | 5.4097e-09 | 4.3637e-09 | 2.26e-10 | 5.9006e-10 | 2.4062e-10 | 1.299e-11 | 367467.719
457491.375 | 3.5832e-09 | 4.2564e-09 | 1.1875e-10 | 5.4078e-09 | 4.3254e-09 | 2.2773e-10 | 5.7933e-10 | 2.4254e-10 | 1.3077e-11 | 367479.906
457503.531 | 3.6051e-09 | 4.2097e-09 | 1.1861e-10 | 5.4059e-09 | 4.3924e-09 | 2.2673e-10 | 5.7978e-10 | 2.4176e-10 | 1.3287e-11 | 367492.062
457515.688 | 3.5899e-09 | 4.2236e-09 | 1.1818e-10 | 5.3323e-09 | 4.3663e-09 | 2.2786e-10 | 5.7897e-10 | 2.4297e-10 | 1.3124e-11 | 367504.219
457527.875 | 3.6301e-09 | 4.231e-09 | 1.1743e-10 | 5.3253e-09 | 4.3429e-09 | 2.2675e-10 | 5.8598e-10 | 2.4351e-10 | 1.3012e-11 | 367516.406
457540.031 | 3.6233e-09 | 4.2268e-09 | 1.1824e-10 | 5.409e-09 | 4.401e-09 | 2.2536e-10 | 5.8488e-10 | 2.4104e-10 | 1.321e-11 | 367528.562
457552.188 | 3.6154e-09 | 4.2624e-09 | 1.1948e-10 | 5.4003e-09 | 4.3577e-09 | 2.2588e-10 | 5.8586e-10 | 2.4425e-10 | 1.3082e-11 | 367540.719
457564.375 | 3.6302e-09 | 4.2405e-09 | 1.1883e-10 | 5.3849e-09 | 4.4287e-09 | 2.2781e-10 | 5.9035e-10 | 2.422e-10 | 1.3158e-11 | 367552.906
457576.531 | 3.6215e-09 | 4.2913e-09 | 1.1906e-10 | 5.4024e-09 | 4.3929e-09 | 2.2868e-10 | 5.8423e-10 | 2.4318e-10 | 1.3141e-11 | 367565.062
457588.688 | 3.6545e-09 | 4.2462e-09 | 1.2037e-10 | 5.4411e-09 | 4.4298e-09 | 2.2761e-10 | 5.8923e-10 | 2.451e-10 | 1.2974e-11 | 367577.219
457600.875 | 3.6251e-09 | 4.2877e-09 | 1.2044e-10 | 5.4244e-09 | 4.4364e-09 | 2.2979e-10 | 5.9372e-10 | 2.4613e-10 | 1.3156e-11 | 367589.406
457613.031 | 3.6529e-09 | 4.2545e-09 | 1.1994e-10 | 5.4371e-09 | 4.4104e-09 | 2.2879e-10 | 5.8914e-10 | 2.4567e-10 | 1.3224e-11 | 367601.562
457625.219 | 3.6194e-09 | 4.2494e-09 | 1.1787e-10 | 5.4755e-09 | 4.4229e-09 | 2.2767e-10 | 5.9091e-10 | 2.4523e-10 | 1.3171e-11 | 367613.75
457637.375 | 3.6433e-09 | 4.3087e-09 | 1.1989e-10 | 5.4598e-09 | 4.4279e-09 | 2.3196e-10 | 5.8704e-10 | 2.4607e-10 | 1.3208e-11 | 367625.906
457649.531 | 3.623e-09 | 4.2596e-09 | 1.2019e-10 | 5.4644e-09 | 4.3909e-09 | 2.2935e-10 | 5.7943e-10 | 2.4188e-10 | 1.3201e-11 | 367638.062
457661.719 | 3.6434e-09 | 4.2723e-09 | 1.2066e-10 | 5.4609e-09 | 4.3659e-09 | 2.2825e-10 | 5.9246e-10 | 2.4656e-10 | 1.3102e-11 | 367650.25
457673.875 | 3.6266e-09 | 4.2706e-09 | 1.1927e-10 | 5.4141e-09 | 4.375e-09 | 2.2649e-10 | 5.9201e-10 | 2.4455e-10 | 1.3377e-11 | 367662.406
457686.031 | 3.6455e-09 | 4.2709e-09 | 1.2005e-10 | 5.4864e-09 | 4.452e-09 | 2.2863e-10 | 5.837e-10 | 2.4275e-10 | 1.3091e-11 | 367674.562
457698.219 | 3.6564e-09 | 4.2922e-09 | 1.1969e-10 | 5.4947e-09 | 4.434e-09 | 2.312e-10 | 5.8709e-10 | 2.4452e-10 | 1.3095e-11 | 367686.75
457710.375 | 3.6356e-09 | 4.2481e-09 | 1.1859e-10 | 5.4198e-09 | 4.3917e-09 | 2.2704e-10 | 5.9254e-10 | 2.45e-10 | 1.307e-11 | 367698.906
457722.531 | 3.6402e-09 | 4.3009e-09 | 1.2122e-10 | 5.451e-09 | 4.4172e-09 | 2.3112e-10 | 5.8347e-10 | 2.435e-10 | 1.3186e-11 | 367711.062
457734.719 | 3.6263e-09 | 4.2688e-09 | 1.1939e-10 | 5.4376e-09 | 4.4409e-09 | 2.2785e-10 | 5.8804e-10 | 2.4519e-10 | 1.3152e-11 | 367723.25
457746.875 | 3.6432e-09 | 4.2534e-09 | 1.1868e-10 | 5.4412e-09 | 4.4359e-09 | 2.2829e-10 | 5.8862e-10 | 2.4728e-10 | 1.3144e-11 | 367735.406
457759.031 | 3.6072e-09 | 4.2988e-09 | 1.1824e-10 | 5.4243e-09 | 4.3925e-09 | 2.2888e-10 | 5.8084e-10 | 2.4297e-10 | 1.3344e-11 | 367747.562
457771.219 | 3.5754e-09 | 4.2539e-09 | 1.207e-10 | 5.4337e-09 | 4.3736e-09 | 2.2638e-10 | 5.8441e-10 | 2.4528e-10 | 1.344e-11 | 367759.75
457783.375 | 3.639e-09 | 4.2419e-09 | 1.1866e-10 | 5.4125e-09 | 4.3899e-09 | 2.2787e-10 | 5.8995e-10 | 2.4194e-10 | 1.3284e-11 | 367771.906
457795.531 | 3.6346e-09 | 4.2062e-09 | 1.1953e-10 | 5.377e-09 | 4.4323e-09 | 2.2824e-10 | 5.8741e-10 | 2.4494e-10 | 1.3247e-11 | 367784.062
457807.719 | 3.6241e-09 | 4.2988e-09 | 1.2015e-10 | 5.3644e-09 | 4.3934e-09 | 2.2675e-10 | 5.9032e-10 | 2.4487e-10 | 1.3179e-11 | 367796.25
457819.875 | 3.6073e-09 | 4.2855e-09 | 1.1944e-10 | 5.4109e-09 | 4.3841e-09 | 2.2869e-10 | 5.8429e-10 | 2.4325e-10 | 1.318e-11 | 367808.406
457832.031 | 3.6285e-09 | 4.2455e-09 | 1.1906e-10 | 5.4258e-09 | 4.4039e-09 | 2.2938e-10 | 5.8864e-10 | 2.4315e-10 | 1.3089e-11 | 367820.562
457844.219 | 3.6006e-09 | 4.272e-09 | 1.1964e-10 | 5.4428e-09 | 4.4042e-09 | 2.2833e-10 | 5.8793e-10 | 2.4471e-10 | 1.3177e-11 | 367832.75
457856.375 | 3.6516e-09 | 4.2246e-09 | 1.1967e-10 | 5.4159e-09 | 4.4105e-09 | 2.2964e-10 | 5.8132e-10 | 2.4482e-10 | 1.3199e-11 | 367844.906
457868.531 | 3.6381e-09 | 4.2652e-09 | 1.1989e-10 | 5.3905e-09 | 4.4347e-09 | 2.2754e-10 | 5.8488e-10 | 2.461e-10 | 1.3186e-11 | 367857.062
457880.719 | 3.6136e-09 | 4.2625e-09 | 1.199e-10 | 5.4455e-09 | 4.4204e-09 | 2.2837e-10 | 5.8898e-10 | 2.4533e-10 | 1.3126e-11 | 367869.25
457892.875 | 3.6253e-09 | 4.3034e-09 | 1.1992e-10 | 5.4042e-09 | 4.4606e-09 | 2.2685e-10 | 5.8437e-10 | 2.43e-10 | 1.3242e-11 | 367881.406
457905.031 | 3.5962e-09 | 4.2874e-09 | 1.1959e-10 | 5.4503e-09 | 4.39e-09 | 2.2834e-10 | 5.8895e-10 | 2.4345e-10 | 1.3034e-11 | 367893.562
457917.219 | 3.6087e-09 | 4.2543e-09 | 1.2045e-10 | 5.4334e-09 | 4.4135e-09 | 2.2902e-10 | 5.8861e-10 | 2.4334e-10 | 1.3161e-11 | 367905.75
457929.375 | 3.6038e-09 | 4.2567e-09 | 1.1849e-10 | 5.4283e-09 | 4.4165e-09 | 2.2623e-10 | 5.9062e-10 | 2.4601e-10 | 1.3026e-11 | 367917.906
457941.531 | 3.6208e-09 | 4.2781e-09 | 1.1919e-10 | 5.4432e-09 | 4.4297e-09 | 2.2721e-10 | 5.89e-10 | 2.4291e-10 | 1.3007e-11 | 367930.062
457953.719 | 3.6679e-09 | 4.2807e-09 | 1.198e-10 | 5.4433e-09 | 4.4329e-09 | 2.2872e-10 | 5.8821e-10 | 2.4447e-10 | 1.3135e-11 | 367942.25
457965.875 | 3.6844e-09 | 4.2395e-09 | 1.1944e-10 | 5.4341e-09 | 4.382e-09 | 2.26e-10 | 5.8477e-10 | 2.4444e-10 | 1.3262e-11 | 367954.406
457978.063 | 3.5925e-09 | 4.2599e-09 | 1.1949e-10 | 5.4043e-09 | 4.3872e-09 | 2.3001e-10 | 5.8963e-10 | 2.4541e-10 | 1.2957e-11 | 367966.594
457990.219 | 3.6518e-09 | 4.2975e-09 | 1.1993e-10 | 5.4635e-09 | 4.3751e-09 | 2.2719e-10 | 5.7913e-10 | 2.4277e-10 | 1.3012e-11 | 367978.75
458002.375 | 3.5905e-09 | 4.2788e-09 | 1.1974e-10 | 5.3444e-09 | 4.4172e-09 | 2.2699e-10 | 5.8107e-10 | 2.4234e-10 | 1.2995e-11 | 367990.906
458014.563 | 3.5879e-09 | 4.2277e-09 | 1.1895e-10 | 5.373e-09 | 4.3823e-09 | 2.2673e-10 | 5.8814e-10 | 2.42e-10 | 1.2932e-11 | 368003.094
458026.719 | 3.5829e-09 | 4.2306e-09 | 1.18e-10 | 5.4441e-09 | 4.3159e-09 | 2.287e-10 | 5.8345e-10 | 2.4113e-10 | 1.3146e-11 | 368015.25
458038.875 | 3.6203e-09 | 4.2531e-09 | 1.1806e-10 | 5.4024e-09 | 4.4021e-09 | 2.2639e-10 | 5.8603e-10 | 2.4353e-10 | 1.3137e-11 | 368027.406
458051.063 | 3.6053e-09 | 4.2834e-09 | 1.208e-10 | 5.4022e-09 | 4.36e-09 | 2.2711e-10 | 5.7775e-10 | 2.4371e-10 | 1.3093e-11 | 368039.594
458063.219 | 3.6136e-09 | 4.2352e-09 | 1.1876e-10 | 5.3947e-09 | 4.3968e-09 | 2.2647e-10 | 5.8391e-10 | 2.4287e-10 | 1.3057e-11 | 368051.75
458075.375 | 3.5857e-09 | 4.2086e-09 | 1.1836e-10 | 5.4208e-09 | 4.3525e-09 | 2.2857e-10 | 5.8405e-10 | 2.4282e-10 | 1.3017e-11 | 368063.906
458087.563 | 3.6167e-09 | 4.2353e-09 | 1.1952e-10 | 5.4074e-09 | 4.4064e-09 | 2.2682e-10 | 5.8122e-10 | 2.4116e-10 | 1.3096e-11 | 368076.094
458099.719 | 3.6119e-09 | 4.2517e-09 | 1.1981e-10 | 5.4274e-09 | 4.3545e-09 | 2.2619e-10 | 5.8539e-10 | 2.4174e-10 | 1.3112e-11 | 368088.25
458111.875 | 3.6238e-09 | 4.2289e-09 | 1.1902e-10 | 5.3934e-09 | 4.4017e-09 | 2.2726e-10 | 5.839e-10 | 2.4013e-10 | 1.3108e-11 | 368100.406
458124.063 | 3.5903e-09 | 4.2945e-09 | 1.1881e-10 | 5.4282e-09 | 4.346e-09 | 2.2751e-10 | 5.8018e-10 | 2.4215e-10 | 1.3204e-11 | 368112.594
458136.219 | 3.6408e-09 | 4.3147e-09 | 1.1819e-10 | 5.407e-09 | 4.3749e-09 | 2.2856e-10 | 5.8459e-10 | 2.4016e-10 | 1.3116e-11 | 368124.75
458148.375 | 3.6042e-09 | 4.2056e-09 | 1.1874e-10 | 5.4185e-09 | 4.4147e-09 | 2.2684e-10 | 5.775e-10 | 2.4297e-10 | 1.3148e-11 | 368136.906
458160.563 | 3.644e-09 | 4.2406e-09 | 1.1939e-10 | 5.3948e-09 | 4.3725e-09 | 2.28e-10 | 5.887e-10 | 2.4202e-10 | 1.3115e-11 | 368149.094
458172.719 | 3.646e-09 | 4.2833e-09 | 1.1875e-10 | 5.4267e-09 | 4.413e-09 | 2.2635e-10 | 5.8416e-10 | 2.4294e-10 | 1.3192e-11 | 368161.25
458184.875 | 3.6106e-09 | 4.2197e-09 | 1.1875e-10 | 5.3999e-09 | 4.4002e-09 | 2.2966e-10 | 5.8484e-10 | 2.417e-10 | 1.3291e-11 | 368173.406
458197.063 | 3.5911e-09 | 4.2532e-09 | 1.1681e-10 | 5.3868e-09 | 4.4015e-09 | 2.2744e-10 | 5.8171e-10 | 2.4335e-10 | 1.3197e-11 | 368185.594
458209.219 | 3.5931e-09 | 4.2499e-09 | 1.1838e-10 | 5.3576e-09 | 4.3809e-09 | 2.283e-10 | 5.8561e-10 | 2.4511e-10 | 1.3034e-11 | 368197.75
458221.375 | 3.6393e-09 | 4.2459e-09 | 1.2079e-10 | 5.446e-09 | 4.3302e-09 | 2.2889e-10 | 5.8661e-10 | 2.465e-10 | 1.3093e-11 | 368209.906
458233.563 | 3.6385e-09 | 4.2109e-09 | 1.1898e-10 | 5.454e-09 | 4.4349e-09 | 2.2619e-10 | 5.8742e-10 | 2.4326e-10 | 1.3115e-11 | 368222.094
458245.719 | 3.6499e-09 | 4.2079e-09 | 1.1914e-10 | 5.3679e-09 | 4.4088e-09 | 2.2756e-10 | 5.8984e-10 | 2.4315e-10 | 1.3067e-11 | 368234.25
458257.875 | 3.6288e-09 | 4.2638e-09 | 1.1729e-10 | 5.4773e-09 | 4.4143e-09 | 2.2679e-10 | 5.7978e-10 | 2.4229e-10 | 1.3106e-11 | 368246.406
458270.063 | 3.5975e-09 | 4.2189e-09 | 1.193e-10 | 5.3973e-09 | 4.4066e-09 | 2.263e-10 | 5.8723e-10 | 2.451e-10 | 1.3231e-11 | 368258.594
458282.219 | 3.6562e-09 | 4.2345e-09 | 1.1945e-10 | 5.3963e-09 | 4.4076e-09 | 2.2769e-10 | 5.8615e-10 | 2.4197e-10 | 1.3047e-11 | 368270.75
458294.375 | 3.6133e-09 | 4.272e-09 | 1.1911e-10 | 5.4781e-09 | 4.3775e-09 | 2.2771e-10 | 5.8185e-10 | 2.449e-10 | 1.3189e-11 | 368282.906
458306.563 | 3.6147e-09 | 4.201e-09 | 1.1983e-10 | 5.4094e-09 | 4.4373e-09 | 2.2809e-10 | 5.9096e-10 | 2.427e-10 | 1.3041e-11 | 368295.094
458318.719 | 3.6076e-09 | 4.2721e-09 | 1.1941e-10 | 5.4638e-09 | 4.3607e-09 | 2.2803e-10 | 5.875e-10 | 2.445e-10 | 1.311e-11 | 368307.25
458330.875 | 3.6048e-09 | 4.2583e-09 | 1.1975e-10 | 5.4345e-09 | 4.4422e-09 | 2.2916e-10 | 5.797e-10 | 2.4432e-10 | 1.3111e-11 | 368319.406
458343.063 | 3.5903e-09 | 4.2027e-09 | 1.2006e-10 | 5.4324e-09 | 4.4022e-09 | 2.2959e-10 | 5.8739e-10 | 2.4305e-10 | 1.2996e-11 | 368331.594
458355.219 | 3.6159e-09 | 4.2804e-09 | 1.1828e-10 | 5.478e-09 | 4.3839e-09 | 2.2599e-10 | 5.8545e-10 | 2.4411e-10 | 1.3247e-11 | 368343.75
458367.406 | 3.5793e-09 | 4.2379e-09 | 1.185e-10 | 5.3881e-09 | 4.3904e-09 | 2.2643e-10 | 5.8654e-10 | 2.4056e-10 | 1.3026e-11 | 368355.937
458379.563 | 3.5768e-09 | 4.1537e-09 | 1.1827e-10 | 5.3837e-09 | 4.3858e-09 | 2.2723e-10 | 5.8239e-10 | 2.4112e-10 | 1.2993e-11 | 368368.094
458391.719 | 3.5778e-09 | 4.2621e-09 | 1.1881e-10 | 5.3714e-09 | 4.3608e-09 | 2.2637e-10 | 5.8389e-10 | 2.3894e-10 | 1.2956e-11 | 368380.25
458403.906 | 3.5877e-09 | 4.2452e-09 | 1.1899e-10 | 5.3462e-09 | 4.4067e-09 | 2.2725e-10 | 5.8884e-10 | 2.4479e-10 | 1.3245e-11 | 368392.437
458416.063 | 3.6022e-09 | 4.2418e-09 | 1.1738e-10 | 5.3966e-09 | 4.3837e-09 | 2.2693e-10 | 5.8745e-10 | 2.4296e-10 | 1.319e-11 | 368404.594
458428.219 | 3.5763e-09 | 4.2055e-09 | 1.1835e-10 | 5.3911e-09 | 4.3909e-09 | 2.2506e-10 | 5.8103e-10 | 2.4513e-10 | 1.3038e-11 | 368416.75
458440.406 | 3.6035e-09 | 4.2464e-09 | 1.193e-10 | 5.4132e-09 | 4.3855e-09 | 2.2575e-10 | 5.7911e-10 | 2.4105e-10 | 1.3387e-11 | 368428.937
458452.563 | 3.5643e-09 | 4.2373e-09 | 1.1894e-10 | 5.4134e-09 | 4.3298e-09 | 2.2697e-10 | 5.8209e-10 | 2.4142e-10 | 1.2987e-11 | 368441.094
458464.719 | 3.589e-09 | 4.2559e-09 | 1.1856e-10 | 5.4167e-09 | 4.3795e-09 | 2.2737e-10 | 5.8376e-10 | 2.4295e-10 | 1.3168e-11 | 368453.25
458476.906 | 3.6062e-09 | 4.2318e-09 | 1.1864e-10 | 5.4143e-09 | 4.403e-09 | 2.2743e-10 | 5.839e-10 | 2.4355e-10 | 1.3044e-11 | 368465.437
458489.063 | 3.6214e-09 | 4.2294e-09 | 1.1908e-10 | 5.408e-09 | 4.412e-09 | 2.2579e-10 | 5.8714e-10 | 2.4267e-10 | 1.301e-11 | 368477.594
458501.219 | 3.5983e-09 | 4.2391e-09 | 1.178e-10 | 5.3834e-09 | 4.4235e-09 | 2.2767e-10 | 5.8178e-10 | 2.4258e-10 | 1.3068e-11 | 368489.75
458513.406 | 3.607e-09 | 4.224e-09 | 1.185e-10 | 5.4508e-09 | 4.4063e-09 | 2.275e-10 | 5.8464e-10 | 2.422e-10 | 1.3027e-11 | 368501.937
458525.563 | 3.5948e-09 | 4.2345e-09 | 1.1921e-10 | 5.3561e-09 | 4.3813e-09 | 2.2693e-10 | 5.8586e-10 | 2.4423e-10 | 1.2913e-11 | 368514.094
458537.719 | 3.6108e-09 | 4.2446e-09 | 1.1882e-10 | 5.3655e-09 | 4.3581e-09 | 2.2706e-10 | 5.8746e-10 | 2.3973e-10 | 1.3064e-11 | 368526.25
458549.906 | 3.6064e-09 | 4.2105e-09 | 1.1838e-10 | 5.3777e-09 | 4.3628e-09 | 2.269e-10 | 5.8747e-10 | 2.4583e-10 | 1.301e-11 | 368538.437
458562.063 | 3.5863e-09 | 4.2545e-09 | 1.1884e-10 | 5.3892e-09 | 4.3964e-09 | 2.2508e-10 | 5.8813e-10 | 2.4384e-10 | 1.3023e-11 | 368550.594
458574.219 | 3.6174e-09 | 4.2704e-09 | 1.1864e-10 | 5.3816e-09 | 4.3688e-09 | 2.2722e-10 | 5.8622e-10 | 2.4128e-10 | 1.299e-11 | 368562.75
458586.406 | 3.565e-09 | 4.2241e-09 | 1.2007e-10 | 5.4146e-09 | 4.3561e-09 | 2.2784e-10 | 5.8569e-10 | 2.4145e-10 | 1.3066e-11 | 368574.937
458598.563 | 3.5817e-09 | 4.2097e-09 | 1.1899e-10 | 5.3921e-09 | 4.3728e-09 | 2.2657e-10 | 5.8705e-10 | 2.4443e-10 | 1.3257e-11 | 368587.094
458610.719 | 3.6315e-09 | 4.2479e-09 | 1.1901e-10 | 5.3882e-09 | 4.375e-09 | 2.2699e-10 | 5.8274e-10 | 2.4143e-10 | 1.2974e-11 | 368599.25
458622.906 | 3.5769e-09 | 4.2631e-09 | 1.1772e-10 | 5.3699e-09 | 4.3568e-09 | 2.2549e-10 | 5.8555e-10 | 2.404e-10 | 1.3062e-11 | 368611.437
458635.063 | 3.5981e-09 | 4.2433e-09 | 1.1795e-10 | 5.3863e-09 | 4.3648e-09 | 2.2814e-10 | 5.7912e-10 | 2.4221e-10 | 1.3081e-11 | 368623.594
458647.219 | 3.5847e-09 | 4.2053e-09 | 1.1887e-10 | 5.3018e-09 | 4.4195e-09 | 2.2765e-10 | 5.8236e-10 | 2.434e-10 | 1.3295e-11 | 368635.75
458659.406 | 3.6218e-09 | 4.2708e-09 | 1.1927e-10 | 5.4206e-09 | 4.4195e-09 | 2.246e-10 | 5.8129e-10 | 2.4213e-10 | 1.3255e-11 | 368647.937
458671.563 | 3.578e-09 | 4.2453e-09 | 1.1744e-10 | 5.4173e-09 | 4.3434e-09 | 2.2766e-10 | 5.7634e-10 | 2.4171e-10 | 1.3185e-11 | 368660.094
458683.719 | 3.5591e-09 | 4.2728e-09 | 1.1909e-10 | 5.3376e-09 | 4.4131e-09 | 2.261e-10 | 5.6962e-10 | 2.4326e-10 | 1.3054e-11 | 368672.25
458695.906 | 3.5721e-09 | 4.2443e-09 | 1.19e-10 | 5.4028e-09 | 4.334e-09 | 2.2638e-10 | 5.7949e-10 | 2.4267e-10 | 1.3022e-11 | 368684.437
458708.063 | 3.5978e-09 | 4.2486e-09 | 1.19e-10 | 5.3456e-09 | 4.3858e-09 | 2.259e-10 | 5.8328e-10 | 2.4156e-10 | 1.3158e-11 | 368696.594
458720.219 | 3.5903e-09 | 4.1923e-09 | 1.1938e-10 | 5.3839e-09 | 4.3887e-09 | 2.261e-10 | 5.8429e-10 | 2.4197e-10 | 1.3199e-11 | 368708.75
458732.406 | 3.6151e-09 | 4.2403e-09 | 1.1896e-10 | 5.3795e-09 | 4.3248e-09 | 2.2466e-10 | 5.8344e-10 | 2.4072e-10 | 1.3161e-11 | 368720.937
458744.563 | 3.6142e-09 | 4.2536e-09 | 1.1958e-10 | 5.3888e-09 | 4.3887e-09 | 2.271e-10 | 5.8143e-10 | 2.4153e-10 | 1.3081e-11 | 368733.094
458756.75 | 3.5959e-09 | 4.2202e-09 | 1.1906e-10 | 5.3588e-09 | 4.3761e-09 | 2.2638e-10 | 5.7906e-10 | 2.4015e-10 | 1.2972e-11 | 368745.281
458768.906 | 3.601e-09 | 4.2686e-09 | 1.2045e-10 | 5.3719e-09 | 4.3684e-09 | 2.2941e-10 | 5.7762e-10 | 2.427e-10 | 1.301e-11 | 368757.437
458781.063 | 3.6024e-09 | 4.2069e-09 | 1.1942e-10 | 5.4638e-09 | 4.3595e-09 | 2.2804e-10 | 5.8221e-10 | 2.4172e-10 | 1.3008e-11 | 368769.594
458793.25 | 3.592e-09 | 4.2681e-09 | 1.1826e-10 | 5.3193e-09 | 4.362e-09 | 2.2693e-10 | 5.7263e-10 | 2.4098e-10 | 1.2952e-11 | 368781.781
458805.406 | 3.6081e-09 | 4.2447e-09 | 1.1821e-10 | 5.3707e-09 | 4.3991e-09 | 2.2906e-10 | 5.7817e-10 | 2.4043e-10 | 1.3044e-11 | 368793.937
458817.563 | 3.5886e-09 | 4.2941e-09 | 1.1883e-10 | 5.3716e-09 | 4.4319e-09 | 2.279e-10 | 5.8134e-10 | 2.4118e-10 | 1.3205e-11 | 368806.094
458829.75 | 3.6281e-09 | 4.1579e-09 | 1.1929e-10 | 5.3737e-09 | 4.379e-09 | 2.2687e-10 | 5.8907e-10 | 2.4199e-10 | 1.3126e-11 | 368818.281
458841.906 | 3.6155e-09 | 4.2538e-09 | 1.1972e-10 | 5.3691e-09 | 4.419e-09 | 2.2892e-10 | 5.8224e-10 | 2.4307e-10 | 1.3157e-11 | 368830.437
458854.063 | 3.6061e-09 | 4.2591e-09 | 1.1885e-10 | 5.3666e-09 | 4.4147e-09 | 2.2905e-10 | 5.8516e-10 | 2.4074e-10 | 1.2986e-11 | 368842.594
458866.25 | 3.5866e-09 | 4.2722e-09 | 1.1877e-10 | 5.4191e-09 | 4.4178e-09 | 2.2542e-10 | 5.8387e-10 | 2.417e-10 | 1.3151e-11 | 368854.781
458878.406 | 3.5966e-09 | 4.2465e-09 | 1.1946e-10 | 5.3961e-09 | 4.4612e-09 | 2.2836e-10 | 5.912e-10 | 2.4187e-10 | 1.3064e-11 | 368866.937
458890.563 | 3.6168e-09 | 4.2374e-09 | 1.1848e-10 | 5.3816e-09 | 4.376e-09 | 2.2498e-10 | 5.834e-10 | 2.4203e-10 | 1.3112e-11 | 368879.094
458902.75 | 3.601e-09 | 4.2415e-09 | 1.1932e-10 | 5.3618e-09 | 4.3376e-09 | 2.2845e-10 | 5.7791e-10 | 2.4074e-10 | 1.2917e-11 | 368891.281
458914.906 | 3.6001e-09 | 4.231e-09 | 1.177e-10 | 5.3633e-09 | 4.3995e-09 | 2.2944e-10 | 5.8078e-10 | 2.4178e-10 | 1.317e-11 | 368903.437
458927.063 | 3.6104e-09 | 4.1957e-09 | 1.1956e-10 | 5.3483e-09 | 4.3707e-09 | 2.2697e-10 | 5.7879e-10 | 2.4321e-10 | 1.3143e-11 | 368915.594
458939.25 | 3.5726e-09 | 4.2685e-09 | 1.1882e-10 | 5.36e-09 | 4.3611e-09 | 2.2751e-10 | 5.7962e-10 | 2.3914e-10 | 1.3194e-11 | 368927.781
458951.406 | 3.5567e-09 | 4.2453e-09 | 1.1777e-10 | 5.3447e-09 | 4.3515e-09 | 2.2868e-10 | 5.8046e-10 | 2.41e-10 | 1.3118e-11 | 368939.937
458963.563 | 3.5734e-09 | 4.1967e-09 | 1.1781e-10 | 5.3623e-09 | 4.4237e-09 | 2.2749e-10 | 5.7994e-10 | 2.3755e-10 | 1.3116e-11 | 368952.094
458975.75 | 3.5937e-09 | 4.1976e-09 | 1.1836e-10 | 5.369e-09 | 4.3441e-09 | 2.2796e-10 | 5.872e-10 | 2.4055e-10 | 1.3159e-11 | 368964.281
458987.906 | 3.5435e-09 | 4.2474e-09 | 1.174e-10 | 5.402e-09 | 4.305e-09 | 2.2944e-10 | 5.7788e-10 | 2.3903e-10 | 1.3047e-11 | 368976.437
459000.063 | 3.5939e-09 | 4.1805e-09 | 1.1638e-10 | 5.3368e-09 | 4.3762e-09 | 2.2907e-10 | 5.7563e-10 | 2.3874e-10 | 1.2959e-11 | 368988.594
459012.25 | 3.5456e-09 | 4.2653e-09 | 1.1677e-10 | 5.3424e-09 | 4.4136e-09 | 2.2816e-10 | 5.7725e-10 | 2.3963e-10 | 1.3074e-11 | 369000.781
459024.406 | 3.6034e-09 | 4.234e-09 | 1.1864e-10 | 5.4046e-09 | 4.3218e-09 | 2.2744e-10 | 5.8195e-10 | 2.3913e-10 | 1.2984e-11 | 369012.937
459036.563 | 3.5967e-09 | 4.2302e-09 | 1.1902e-10 | 5.3267e-09 | 4.3686e-09 | 2.2872e-10 | 5.7312e-10 | 2.4041e-10 | 1.2929e-11 | 369025.094
459048.75 | 3.5737e-09 | 4.2087e-09 | 1.1844e-10 | 5.3723e-09 | 4.3366e-09 | 2.2576e-10 | 5.8131e-10 | 2.4154e-10 | 1.3066e-11 | 369037.281
459060.906 | 3.6236e-09 | 4.2744e-09 | 1.1744e-10 | 5.3662e-09 | 4.3798e-09 | 2.2608e-10 | 5.7519e-10 | 2.387e-10 | 1.3086e-11 | 369049.437
459073.063 | 3.5762e-09 | 4.2542e-09 | 1.1665e-10 | 5.3029e-09 | 4.3892e-09 | 2.2695e-10 | 5.772e-10 | 2.3824e-10 | 1.313e-11 | 369061.594
459085.25 | 3.598e-09 | 4.2023e-09 | 1.1752e-10 | 5.3131e-09 | 4.3991e-09 | 2.2599e-10 | 5.8157e-10 | 2.3989e-10 | 1.3084e-11 | 369073.781
459097.406 | 3.5726e-09 | 4.2223e-09 | 1.1846e-10 | 5.3351e-09 | 4.3936e-09 | 2.2642e-10 | 5.8658e-10 | 2.4329e-10 | 1.2978e-11 | 369085.937
459109.563 | 3.5907e-09 | 4.2301e-09 | 1.1785e-10 | 5.3421e-09 | 4.3161e-09 | 2.2779e-10 | 5.7194e-10 | 2.3867e-10 | 1.3142e-11 | 369098.094
459121.75 | 3.5587e-09 | 4.1765e-09 | 1.1711e-10 | 5.3635e-09 | 4.3392e-09 | 2.2565e-10 | 5.8065e-10 | 2.4001e-10 | 1.3003e-11 | 369110.281
459133.906 | 3.5538e-09 | 4.2754e-09 | 1.1837e-10 | 5.3698e-09 | 4.3713e-09 | 2.2766e-10 | 5.7994e-10 | 2.4033e-10 | 1.2997e-11 | 369122.437
459146.094 | 3.627e-09 | 4.2731e-09 | 1.1774e-10 | 5.3231e-09 | 4.3701e-09 | 2.2629e-10 | 5.7679e-10 | 2.389e-10 | 1.3066e-11 | 369134.625
459158.25 | 3.6051e-09 | 4.1885e-09 | 1.1682e-10 | 5.4263e-09 | 4.4017e-09 | 2.2677e-10 | 5.7339e-10 | 2.4073e-10 | 1.3163e-11 | 369146.781
459170.406 | 3.6038e-09 | 4.2096e-09 | 1.1824e-10 | 5.3891e-09 | 4.3609e-09 | 2.2687e-10 | 5.7679e-10 | 2.3864e-10 | 1.3054e-11 | 369158.937
459182.594 | 3.602e-09 | 4.1752e-09 | 1.1918e-10 | 5.4052e-09 | 4.3599e-09 | 2.2447e-10 | 5.683e-10 | 2.387e-10 | 1.2958e-11 | 369171.125
459194.75 | 3.5956e-09 | 4.2183e-09 | 1.1831e-10 | 5.3062e-09 | 4.3862e-09 | 2.2824e-10 | 5.7398e-10 | 2.3848e-10 | 1.2954e-11 | 369183.281
459206.906 | 3.5951e-09 | 4.206e-09 | 1.1763e-10 | 5.3302e-09 | 4.384e-09 | 2.2753e-10 | 5.7805e-10 | 2.3945e-10 | 1.3056e-11 | 369195.437
459219.094 | 3.6269e-09 | 4.2461e-09 | 1.1679e-10 | 5.2907e-09 | 4.3545e-09 | 2.2682e-10 | 5.6909e-10 | 2.3752e-10 | 1.3059e-11 | 369207.625
459231.25 | 3.6034e-09 | 4.2076e-09 | 1.1836e-10 | 5.2952e-09 | 4.359e-09 | 2.2502e-10 | 5.7457e-10 | 2.3973e-10 | 1.311e-11 | 369219.781
459243.406 | 3.6231e-09 | 4.2606e-09 | 1.1713e-10 | 5.2674e-09 | 4.359e-09 | 2.2704e-10 | 5.8061e-10 | 2.4017e-10 | 1.3231e-11 | 369231.937
459255.594 | 3.5721e-09 | 4.2039e-09 | 1.1763e-10 | 5.3622e-09 | 4.3871e-09 | 2.2793e-10 | 5.7014e-10 | 2.3897e-10 | 1.3026e-11 | 369244.125
459267.75 | 3.5939e-09 | 4.2337e-09 | 1.1802e-10 | 5.2928e-09 | 4.3899e-09 | 2.2478e-10 | 5.7736e-10 | 2.3986e-10 | 1.2903e-11 | 369256.281
459279.906 | 3.6078e-09 | 4.2768e-09 | 1.1799e-10 | 5.309e-09 | 4.3813e-09 | 2.2595e-10 | 5.792e-10 | 2.4105e-10 | 1.2964e-11 | 369268.437
459292.094 | 3.5783e-09 | 4.2259e-09 | 1.1717e-10 | 5.3235e-09 | 4.3484e-09 | 2.2653e-10 | 5.7122e-10 | 2.3757e-10 | 1.2969e-11 | 369280.625
459304.25 | 3.5805e-09 | 4.195e-09 | 1.1793e-10 | 5.3439e-09 | 4.3402e-09 | 2.2572e-10 | 5.7591e-10 | 2.4043e-10 | 1.3166e-11 | 369292.781
459316.406 | 3.5896e-09 | 4.2126e-09 | 1.1686e-10 | 5.3062e-09 | 4.3969e-09 | 2.282e-10 | 5.8574e-10 | 2.3795e-10 | 1.3089e-11 | 369304.937
459328.594 | 3.6061e-09 | 4.2354e-09 | 1.1829e-10 | 5.3643e-09 | 4.3547e-09 | 2.2496e-10 | 5.7999e-10 | 2.3704e-10 | 1.3093e-11 | 369317.125
459340.75 | 3.6094e-09 | 4.2113e-09 | 1.1715e-10 | 5.3786e-09 | 4.3518e-09 | 2.2668e-10 | 5.7537e-10 | 2.4063e-10 | 1.3206e-11 | 369329.281
459352.906 | 3.5851e-09 | 4.2429e-09 | 1.1621e-10 | 5.3066e-09 | 4.3125e-09 | 2.2702e-10 | 5.6527e-10 | 2.3709e-10 | 1.2936e-11 | 369341.437
459365.094 | 3.574e-09 | 4.2225e-09 | 1.1802e-10 | 5.3277e-09 | 4.3874e-09 | 2.2525e-10 | 5.7161e-10 | 2.3855e-10 | 1.3018e-11 | 369353.625
459377.25 | 3.597e-09 | 4.2391e-09 | 1.1625e-10 | 5.3203e-09 | 4.3382e-09 | 2.2591e-10 | 5.7088e-10 | 2.3762e-10 | 1.3017e-11 | 369365.781
459389.406 | 3.5878e-09 | 4.2168e-09 | 1.1735e-10 | 5.3155e-09 | 4.3539e-09 | 2.2617e-10 | 5.7536e-10 | 2.3895e-10 | 1.3059e-11 | 369377.937
459401.594 | 3.5987e-09 | 4.2184e-09 | 1.1683e-10 | 5.3024e-09 | 4.3114e-09 | 2.2798e-10 | 5.7475e-10 | 2.384e-10 | 1.3057e-11 | 369390.125
459413.75 | 3.577e-09 | 4.2271e-09 | 1.1588e-10 | 5.3079e-09 | 4.3635e-09 | 2.2743e-10 | 5.8345e-10 | 2.3981e-10 | 1.3073e-11 | 369402.281
459425.906 | 3.5681e-09 | 4.2272e-09 | 1.179e-10 | 5.3576e-09 | 4.3851e-09 | 2.2802e-10 | 5.7614e-10 | 2.4069e-10 | 1.3177e-11 | 369414.437
459438.094 | 3.5744e-09 | 4.2119e-09 | 1.1782e-10 | 5.3455e-09 | 4.3851e-09 | 2.2439e-10 | 5.7656e-10 | 2.4317e-10 | 1.3243e-11 | 369426.625
459450.25 | 3.6283e-09 | 4.2903e-09 | 1.1862e-10 | 5.379e-09 | 4.3786e-09 | 2.2721e-10 | 5.869e-10 | 2.4269e-10 | 1.3166e-11 | 369438.781
459462.406 | 3.6243e-09 | 4.2261e-09 | 1.1884e-10 | 5.3439e-09 | 4.3852e-09 | 2.2668e-10 | 5.7126e-10 | 2.3859e-10 | 1.3113e-11 | 369450.937
459474.594 | 3.6001e-09 | 4.2259e-09 | 1.1905e-10 | 5.3264e-09 | 4.3924e-09 | 2.2674e-10 | 5.7591e-10 | 2.4087e-10 | 1.3186e-11 | 369463.125
459486.75 | 3.6235e-09 | 4.2269e-09 | 1.1685e-10 | 5.3713e-09 | 4.431e-09 | 2.2682e-10 | 5.8278e-10 | 2.4015e-10 | 1.2974e-11 | 369475.281
459498.938 | 3.6286e-09 | 4.2563e-09 | 1.1879e-10 | 5.352e-09 | 4.3692e-09 | 2.2641e-10 | 5.7657e-10 | 2.415e-10 | 1.3344e-11 | 369487.469
459511.094 | 3.6117e-09 | 4.2225e-09 | 1.1902e-10 | 5.3247e-09 | 4.2811e-09 | 2.267e-10 | 5.8008e-10 | 2.4097e-10 | 1.3065e-11 | 369499.625
459523.25 | 3.5637e-09 | 4.2218e-09 | 1.1873e-10 | 5.3262e-09 | 4.339e-09 | 2.2867e-10 | 5.8004e-10 | 2.3906e-10 | 1.3132e-11 | 369511.781
459535.438 | 3.608e-09 | 4.2422e-09 | 1.1924e-10 | 5.4234e-09 | 4.3638e-09 | 2.2916e-10 | 5.833e-10 | 2.3929e-10 | 1.3082e-11 | 369523.969
459547.594 | 3.6046e-09 | 4.2246e-09 | 1.1741e-10 | 5.3085e-09 | 4.3986e-09 | 2.2763e-10 | 5.8138e-10 | 2.3973e-10 | 1.3213e-11 | 369536.125
459559.75 | 3.5953e-09 | 4.2172e-09 | 1.1874e-10 | 5.3537e-09 | 4.4143e-09 | 2.2604e-10 | 5.754e-10 | 2.4128e-10 | 1.3017e-11 | 369548.281
459571.938 | 3.5953e-09 | 4.2644e-09 | 1.1814e-10 | 5.366e-09 | 4.4382e-09 | 2.2737e-10 | 5.8368e-10 | 2.4138e-10 | 1.3161e-11 | 369560.469
459584.094 | 3.5971e-09 | 4.2015e-09 | 1.1835e-10 | 5.3608e-09 | 4.3866e-09 | 2.267e-10 | 5.7066e-10 | 2.3982e-10 | 1.3164e-11 | 369572.625
459596.25 | 3.5936e-09 | 4.2099e-09 | 1.18e-10 | 5.3482e-09 | 4.3696e-09 | 2.2742e-10 | 5.761e-10 | 2.4e-10 | 1.3029e-11 | 369584.781
459608.438 | 3.5929e-09 | 4.2343e-09 | 1.1744e-10 | 5.3164e-09 | 4.3579e-09 | 2.2641e-10 | 5.7825e-10 | 2.3997e-10 | 1.3018e-11 | 369596.969
459620.594 | 3.6147e-09 | 4.2014e-09 | 1.1726e-10 | 5.3809e-09 | 4.4022e-09 | 2.2656e-10 | 5.8107e-10 | 2.3958e-10 | 1.3063e-11 | 369609.125
459632.75 | 3.5894e-09 | 4.1932e-09 | 1.1814e-10 | 5.3715e-09 | 4.3676e-09 | 2.2522e-10 | 5.7051e-10 | 2.3905e-10 | 1.3038e-11 | 369621.281
459644.938 | 3.6068e-09 | 4.2187e-09 | 1.1834e-10 | 5.307e-09 | 4.3408e-09 | 2.2703e-10 | 5.777e-10 | 2.3963e-10 | 1.3031e-11 | 369633.469
459657.094 | 3.5934e-09 | 4.2222e-09 | 1.1692e-10 | 5.3883e-09 | 4.343e-09 | 2.2754e-10 | 5.7507e-10 | 2.3985e-10 | 1.3077e-11 | 369645.625
459669.25 | 3.6057e-09 | 4.2458e-09 | 1.1653e-10 | 5.3584e-09 | 4.3683e-09 | 2.26e-10 | 5.7612e-10 | 2.3888e-10 | 1.3117e-11 | 369657.781
459681.438 | 3.6328e-09 | 4.2102e-09 | 1.1805e-10 | 5.3455e-09 | 4.3917e-09 | 2.2529e-10 | 5.7632e-10 | 2.3858e-10 | 1.3104e-11 | 369669.969
459693.594 | 3.6014e-09 | 4.2667e-09 | 1.1792e-10 | 5.3595e-09 | 4.4205e-09 | 2.2585e-10 | 5.7841e-10 | 2.405e-10 | 1.3126e-11 | 369682.125
459705.75 | 3.6122e-09 | 4.2166e-09 | 1.1763e-10 | 5.3427e-09 | 4.3997e-09 | 2.2689e-10 | 5.7769e-10 | 2.3955e-10 | 1.3069e-11 | 369694.281
459717.938 | 3.5975e-09 | 4.2157e-09 | 1.1815e-10 | 5.3015e-09 | 4.3516e-09 | 2.2515e-10 | 5.8173e-10 | 2.4175e-10 | 1.3094e-11 | 369706.469
459730.094 | 3.6006e-09 | 4.1975e-09 | 1.1827e-10 | 5.3068e-09 | 4.3954e-09 | 2.2708e-10 | 5.7505e-10 | 2.4141e-10 | 1.3214e-11 | 369718.625
459742.25 | 3.6164e-09 | 4.1975e-09 | 1.1948e-10 | 5.3658e-09 | 4.3781e-09 | 2.2855e-10 | 5.8103e-10 | 2.4074e-10 | 1.3201e-11 | 369730.781
459754.438 | 3.5816e-09 | 4.2305e-09 | 1.1866e-10 | 5.4157e-09 | 4.3802e-09 | 2.277e-10 | 5.8192e-10 | 2.4179e-10 | 1.2991e-11 | 369742.969
459766.594 | 3.6311e-09 | 4.1413e-09 | 1.1887e-10 | 5.3329e-09 | 4.4241e-09 | 2.2952e-10 | 5.8042e-10 | 2.4034e-10 | 1.3085e-11 | 369755.125
459778.75 | 3.6013e-09 | 4.2535e-09 | 1.1833e-10 | 5.2927e-09 | 4.3842e-09 | 2.268e-10 | 5.7985e-10 | 2.4099e-10 | 1.3085e-11 | 369767.281
459790.938 | 3.6039e-09 | 4.2275e-09 | 1.1849e-10 | 5.3596e-09 | 4.365e-09 | 2.2601e-10 | 5.8216e-10 | 2.3769e-10 | 1.2956e-11 | 369779.469
459803.094 | 3.6107e-09 | 4.2172e-09 | 1.1831e-10 | 5.3669e-09 | 4.3664e-09 | 2.2558e-10 | 5.8093e-10 | 2.396e-10 | 1.3181e-11 | 369791.625
459815.25 | 3.596e-09 | 4.2136e-09 | 1.1811e-10 | 5.3466e-09 | 4.3815e-09 | 2.2633e-10 | 5.8204e-10 | 2.3739e-10 | 1.3124e-11 | 369803.781
459827.438 | 3.57e-09 | 4.2148e-09 | 1.1836e-10 | 5.3701e-09 | 4.3786e-09 | 2.2791e-10 | 5.7644e-10 | 2.3895e-10 | 1.3038e-11 | 369815.969
459839.594 | 3.5907e-09 | 4.2675e-09 | 1.1806e-10 | 5.3147e-09 | 4.4111e-09 | 2.2659e-10 | 5.7817e-10 | 2.3816e-10 | 1.3088e-11 | 369828.125
459851.75 | 3.6135e-09 | 4.2652e-09 | 1.1668e-10 | 5.3391e-09 | 4.3432e-09 | 2.2579e-10 | 5.7653e-10 | 2.4005e-10 | 1.309e-11 | 369840.281
459863.938 | 3.5924e-09 | 4.1845e-09 | 1.1841e-10 | 5.3165e-09 | 4.3697e-09 | 2.2593e-10 | 5.7922e-10 | 2.4037e-10 | 1.285e-11 | 369852.469
459876.094 | 3.6159e-09 | 4.1827e-09 | 1.1831e-10 | 5.2945e-09 | 4.3947e-09 | 2.2647e-10 | 5.8015e-10 | 2.3818e-10 | 1.3014e-11 | 369864.625
459888.281 | 3.5845e-09 | 4.2368e-09 | 1.1799e-10 | 5.3634e-09 | 4.3842e-09 | 2.2635e-10 | 5.6809e-10 | 2.405e-10 | 1.3009e-11 | 369876.812
459900.438 | 3.6195e-09 | 4.2329e-09 | 1.1702e-10 | 5.2997e-09 | 4.3208e-09 | 2.2721e-10 | 5.7875e-10 | 2.3927e-10 | 1.2983e-11 | 369888.969
459912.594 | 3.5868e-09 | 4.259e-09 | 1.1858e-10 | 5.3421e-09 | 4.3965e-09 | 2.2682e-10 | 5.7403e-10 | 2.3672e-10 | 1.2909e-11 | 369901.125
459924.781 | 3.6114e-09 | 4.2184e-09 | 1.1836e-10 | 5.3234e-09 | 4.3709e-09 | 2.2682e-10 | 5.7661e-10 | 2.383e-10 | 1.2982e-11 | 369913.312
459936.938 | 3.5935e-09 | 4.2394e-09 | 1.1814e-10 | 5.3329e-09 | 4.3063e-09 | 2.2648e-10 | 5.7656e-10 | 2.3878e-10 | 1.3111e-11 | 369925.469
459949.094 | 3.6061e-09 | 4.2339e-09 | 1.1761e-10 | 5.3487e-09 | 4.4133e-09 | 2.2441e-10 | 5.8118e-10 | 2.3785e-10 | 1.3175e-11 | 369937.625
459961.281 | 3.6086e-09 | 4.2154e-09 | 1.1611e-10 | 5.2498e-09 | 4.3612e-09 | 2.2596e-10 | 5.7608e-10 | 2.3809e-10 | 1.314e-11 | 369949.812
459973.438 | 3.6127e-09 | 4.2118e-09 | 1.1652e-10 | 5.2729e-09 | 4.3672e-09 | 2.247e-10 | 5.7645e-10 | 2.3652e-10 | 1.2931e-11 | 369961.969
459985.594 | 3.6032e-09 | 4.2448e-09 | 1.1695e-10 | 5.3335e-09 | 4.3319e-09 | 2.2618e-10 | 5.8132e-10 | 2.3765e-10 | 1.2922e-11 | 369974.125
459997.781 | 3.6424e-09 | 4.1919e-09 | 1.1673e-10 | 5.2862e-09 | 4.4223e-09 | 2.2719e-10 | 5.773e-10 | 2.4195e-10 | 1.2997e-11 | 369986.312
460009.938 | 3.6198e-09 | 4.229e-09 | 1.159e-10 | 5.334e-09 | 4.3607e-09 | 2.2572e-10 | 5.7156e-10 | 2.4192e-10 | 1.2983e-11 | 369998.469
460022.094 | 3.607e-09 | 4.2677e-09 | 1.1837e-10 | 5.3607e-09 | 4.3476e-09 | 2.2639e-10 | 5.7912e-10 | 2.3817e-10 | 1.3099e-11 | 370010.625
460034.281 | 3.6029e-09 | 4.2233e-09 | 1.1718e-10 | 5.3338e-09 | 4.3959e-09 | 2.2841e-10 | 5.7635e-10 | 2.4195e-10 | 1.3037e-11 | 370022.812
460046.438 | 3.5781e-09 | 4.2649e-09 | 1.1823e-10 | 5.3904e-09 | 4.3757e-09 | 2.2516e-10 | 5.7469e-10 | 2.4044e-10 | 1.306e-11 | 370034.969
460058.594 | 3.5886e-09 | 4.2485e-09 | 1.1634e-10 | 5.3164e-09 | 4.3767e-09 | 2.2643e-10 | 5.7339e-10 | 2.3881e-10 | 1.3029e-11 | 370047.125
460070.781 | 3.5649e-09 | 4.2375e-09 | 1.1776e-10 | 5.3033e-09 | 4.3574e-09 | 2.2515e-10 | 5.7631e-10 | 2.3949e-10 | 1.2977e-11 | 370059.312
460082.938 | 3.5768e-09 | 4.194e-09 | 1.1787e-10 | 5.2827e-09 | 4.357e-09 | 2.2874e-10 | 5.7188e-10 | 2.4059e-10 | 1.3042e-11 | 370071.469
460095.094 | 3.5712e-09 | 4.2405e-09 | 1.1834e-10 | 5.327e-09 | 4.3585e-09 | 2.2612e-10 | 5.7643e-10 | 2.3901e-10 | 1.2885e-11 | 370083.625
460107.281 | 3.5641e-09 | 4.1912e-09 | 1.1743e-10 | 5.2647e-09 | 4.317e-09 | 2.2652e-10 | 5.746e-10 | 2.3985e-10 | 1.3069e-11 | 370095.812
460119.438 | 3.5575e-09 | 4.2249e-09 | 1.1706e-10 | 5.3257e-09 | 4.3798e-09 | 2.2461e-10 | 5.7204e-10 | 2.3943e-10 | 1.3093e-11 | 370107.969
460131.594 | 3.59e-09 | 4.2147e-09 | 1.1532e-10 | 5.3515e-09 | 4.3327e-09 | 2.2655e-10 | 5.7519e-10 | 2.3818e-10 | 1.3001e-11 | 370120.125
460143.781 | 3.6662e-09 | 4.229e-09 | 1.1758e-10 | 5.3431e-09 | 4.3723e-09 | 2.2359e-10 | 5.8139e-10 | 2.3849e-10 | 1.3033e-11 | 370132.312
460155.938 | 3.6292e-09 | 4.2184e-09 | 1.1805e-10 | 5.2698e-09 | 4.3578e-09 | 2.2552e-10 | 5.7235e-10 | 2.3662e-10 | 1.3136e-11 | 370144.469
460168.094 | 3.6e-09 | 4.184e-09 | 1.1908e-10 | 5.323e-09 | 4.3574e-09 | 2.2692e-10 | 5.7748e-10 | 2.3918e-10 | 1.3109e-11 | 370156.625
460180.281 | 3.5591e-09 | 4.1576e-09 | 1.1619e-10 | 5.3698e-09 | 4.3636e-09 | 2.2849e-10 | 5.7426e-10 | 2.387e-10 | 1.3075e-11 | 370168.812
460192.438 | 3.5725e-09 | 4.1943e-09 | 1.1741e-10 | 5.2841e-09 | 4.3944e-09 | 2.2779e-10 | 5.7464e-10 | 2.3654e-10 | 1.3104e-11 | 370180.969
460204.594 | 3.5919e-09 | 4.2392e-09 | 1.1688e-10 | 5.3065e-09 | 4.3429e-09 | 2.2743e-10 | 5.6935e-10 | 2.3947e-10 | 1.2876e-11 | 370193.125
460216.781 | 3.5953e-09 | 4.2239e-09 | 1.1735e-10 | 5.3427e-09 | 4.3407e-09 | 2.2573e-10 | 5.768e-10 | 2.3869e-10 | 1.3003e-11 | 370205.312
460228.938 | 3.5919e-09 | 4.2322e-09 | 1.1749e-10 | 5.2517e-09 | 4.3142e-09 | 2.2635e-10 | 5.7655e-10 | 2.3577e-10 | 1.2919e-11 | 370217.469
460241.094 | 3.5902e-09 | 4.2472e-09 | 1.1645e-10 | 5.3482e-09 | 4.3692e-09 | 2.2675e-10 | 5.7652e-10 | 2.3773e-10 | 1.2938e-11 | 370229.625
460253.281 | 3.5933e-09 | 4.1681e-09 | 1.1782e-10 | 5.2494e-09 | 4.3196e-09 | 2.2476e-10 | 5.7593e-10 | 2.395e-10 | 1.3055e-11 | 370241.812
460265.438 | 3.6284e-09 | 4.2069e-09 | 1.1705e-10 | 5.2778e-09 | 4.3511e-09 | 2.2628e-10 | 5.7467e-10 | 2.3806e-10 | 1.3011e-11 | 370253.969
460277.625 | 3.5738e-09 | 4.2406e-09 | 1.1588e-10 | 5.3422e-09 | 4.3279e-09 | 2.2698e-10 | 5.7527e-10 | 2.4018e-10 | 1.3028e-11 | 370266.156
460289.781 | 3.5876e-09 | 4.1814e-09 | 1.164e-10 | 5.3005e-09 | 4.3855e-09 | 2.2597e-10 | 5.7289e-10 | 2.3913e-10 | 1.3035e-11 | 370278.312
460301.938 | 3.5783e-09 | 4.2201e-09 | 1.1699e-10 | 5.3222e-09 | 4.3367e-09 | 2.2801e-10 | 5.7963e-10 | 2.3547e-10 | 1.2818e-11 | 370290.469
460314.125 | 3.6191e-09 | 4.2104e-09 | 1.1635e-10 | 5.2761e-09 | 4.3683e-09 | 2.2638e-10 | 5.7632e-10 | 2.4048e-10 | 1.2989e-11 | 370302.656
460326.281 | 3.5663e-09 | 4.1938e-09 | 1.1742e-10 | 5.3492e-09 | 4.356e-09 | 2.2294e-10 | 5.7861e-10 | 2.3884e-10 | 1.302e-11 | 370314.812
460338.438 | 3.6106e-09 | 4.2194e-09 | 1.1703e-10 | 5.3827e-09 | 4.3516e-09 | 2.2542e-10 | 5.7829e-10 | 2.3839e-10 | 1.2994e-11 | 370326.969
460350.625 | 3.5971e-09 | 4.2571e-09 | 1.1787e-10 | 5.3042e-09 | 4.3374e-09 | 2.2575e-10 | 5.7606e-10 | 2.3738e-10 | 1.2882e-11 | 370339.156
460362.781 | 3.6151e-09 | 4.2213e-09 | 1.1572e-10 | 5.3417e-09 | 4.3454e-09 | 2.2541e-10 | 5.7259e-10 | 2.3912e-10 | 1.3017e-11 | 370351.312
460374.938 | 3.5785e-09 | 4.201e-09 | 1.163e-10 | 5.2818e-09 | 4.3052e-09 | 2.2781e-10 | 5.7034e-10 | 2.3883e-10 | 1.3193e-11 | 370363.469
460387.125 | 3.5827e-09 | 4.1894e-09 | 1.1742e-10 | 5.2943e-09 | 4.3004e-09 | 2.2559e-10 | 5.7701e-10 | 2.3956e-10 | 1.2954e-11 | 370375.656
460399.281 | 3.5802e-09 | 4.1844e-09 | 1.1672e-10 | 5.3294e-09 | 4.3321e-09 | 2.2563e-10 | 5.6983e-10 | 2.3885e-10 | 1.2886e-11 | 370387.812
460411.438 | 3.6025e-09 | 4.2174e-09 | 1.1668e-10 | 5.2803e-09 | 4.3295e-09 | 2.2613e-10 | 5.7322e-10 | 2.3669e-10 | 1.283e-11 | 370399.969
460423.625 | 3.5758e-09 | 4.2306e-09 | 1.1754e-10 | 5.3365e-09 | 4.4002e-09 | 2.2539e-10 | 5.7178e-10 | 2.3525e-10 | 1.2977e-11 | 370412.156
460435.781 | 3.5824e-09 | 4.2472e-09 | 1.1648e-10 | 5.2346e-09 | 4.3154e-09 | 2.2626e-10 | 5.768e-10 | 2.38e-10 | 1.3052e-11 | 370424.312
460447.938 | 3.6328e-09 | 4.238e-09 | 1.1829e-10 | 5.2842e-09 | 4.3637e-09 | 2.2601e-10 | 5.8253e-10 | 2.3686e-10 | 1.3288e-11 | 370436.469
460460.125 | 3.5996e-09 | 4.2082e-09 | 1.1827e-10 | 5.3147e-09 | 4.3799e-09 | 2.2634e-10 | 5.776e-10 | 2.3868e-10 | 1.2925e-11 | 370448.656
460472.281 | 3.5636e-09 | 4.2108e-09 | 1.172e-10 | 5.3959e-09 | 4.3915e-09 | 2.2817e-10 | 5.7736e-10 | 2.4121e-10 | 1.3017e-11 | 370460.812
460484.438 | 3.5963e-09 | 4.189e-09 | 1.1729e-10 | 5.3233e-09 | 4.3472e-09 | 2.2615e-10 | 5.7038e-10 | 2.4067e-10 | 1.3218e-11 | 370472.969
460496.625 | 3.5919e-09 | 4.2417e-09 | 1.1801e-10 | 5.3077e-09 | 4.3847e-09 | 2.2643e-10 | 5.7863e-10 | 2.3798e-10 | 1.2931e-11 | 370485.156
460508.781 | 3.5718e-09 | 4.2495e-09 | 1.1771e-10 | 5.3119e-09 | 4.3594e-09 | 2.2817e-10 | 5.7618e-10 | 2.3922e-10 | 1.3126e-11 | 370497.312
460520.938 | 3.6199e-09 | 4.2198e-09 | 1.1891e-10 | 5.382e-09 | 4.3917e-09 | 2.2558e-10 | 5.7612e-10 | 2.3577e-10 | 1.3037e-11 | 370509.469
460533.125 | 3.5685e-09 | 4.2289e-09 | 1.1721e-10 | 5.3112e-09 | 4.3951e-09 | 2.2618e-10 | 5.7248e-10 | 2.3828e-10 | 1.297e-11 | 370521.656
460545.281 | 3.6448e-09 | 4.235e-09 | 1.1639e-10 | 5.2793e-09 | 4.3352e-09 | 2.273e-10 | 5.7592e-10 | 2.3966e-10 | 1.2983e-11 | 370533.812
460557.438 | 3.6225e-09 | 4.2581e-09 | 1.1919e-10 | 5.2722e-09 | 4.3667e-09 | 2.267e-10 | 5.7063e-10 | 2.3876e-10 | 1.3022e-11 | 370545.969
460569.625 | 3.5881e-09 | 4.1953e-09 | 1.1844e-10 | 5.2702e-09 | 4.3759e-09 | 2.2513e-10 | 5.7429e-10 | 2.3766e-10 | 1.2789e-11 | 370558.156
460581.781 | 3.5744e-09 | 4.28e-09 | 1.1658e-10 | 5.3165e-09 | 4.3608e-09 | 2.2761e-10 | 5.7213e-10 | 2.3829e-10 | 1.2949e-11 | 370570.312
460593.938 | 3.5998e-09 | 4.2397e-09 | 1.1729e-10 | 5.2834e-09 | 4.3476e-09 | 2.2732e-10 | 5.788e-10 | 2.3987e-10 | 1.3098e-11 | 370582.469
460606.125 | 3.5942e-09 | 4.1921e-09 | 1.1721e-10 | 5.3001e-09 | 4.3362e-09 | 2.2532e-10 | 5.7745e-10 | 2.3796e-10 | 1.302e-11 | 370594.656
460618.281 | 3.6209e-09 | 4.2284e-09 | 1.1811e-10 | 5.3211e-09 | 4.3713e-09 | 2.2818e-10 | 5.7836e-10 | 2.3848e-10 | 1.294e-11 | 370606.812
460630.438 | 3.6301e-09 | 4.2313e-09 | 1.1712e-10 | 5.3379e-09 | 4.3607e-09 | 2.2796e-10 | 5.7541e-10 | 2.3868e-10 | 1.3032e-11 | 370618.969
460642.625 | 3.6295e-09 | 4.258e-09 | 1.1818e-10 | 5.3297e-09 | 4.3209e-09 | 2.2844e-10 | 5.8185e-10 | 2.3842e-10 | 1.3079e-11 | 370631.156
460654.781 | 3.6516e-09 | 4.2058e-09 | 1.1817e-10 | 5.3328e-09 | 4.3849e-09 | 2.2655e-10 | 5.7596e-10 | 2.4016e-10 | 1.3027e-11 | 370643.312
460666.969 | 3.5881e-09 | 4.2257e-09 | 1.1839e-10 | 5.3716e-09 | 4.3973e-09 | 2.2658e-10 | 5.7582e-10 | 2.3878e-10 | 1.2955e-11 | 370655.5
460679.125 | 3.6287e-09 | 4.2323e-09 | 1.1741e-10 | 5.2732e-09 | 4.3668e-09 | 2.2888e-10 | 5.7331e-10 | 2.4221e-10 | 1.3121e-11 | 370667.656
460691.281 | 3.6052e-09 | 4.2483e-09 | 1.1778e-10 | 5.3073e-09 | 4.3552e-09 | 2.2679e-10 | 5.6763e-10 | 2.384e-10 | 1.3029e-11 | 370679.812
460703.469 | 3.5721e-09 | 4.2252e-09 | 1.1801e-10 | 5.2871e-09 | 4.3883e-09 | 2.2781e-10 | 5.813e-10 | 2.3964e-10 | 1.308e-11 | 370692
460715.625 | 3.63e-09 | 4.1953e-09 | 1.175e-10 | 5.284e-09 | 4.3494e-09 | 2.2676e-10 | 5.7882e-10 | 2.3777e-10 | 1.2892e-11 | 370704.156
460727.781 | 3.5808e-09 | 4.2279e-09 | 1.1834e-10 | 5.352e-09 | 4.3711e-09 | 2.2885e-10 | 5.7707e-10 | 2.3631e-10 | 1.2985e-11 | 370716.312
460739.969 | 3.5876e-09 | 4.2582e-09 | 1.1586e-10 | 5.3267e-09 | 4.3947e-09 | 2.2744e-10 | 5.7504e-10 | 2.385e-10 | 1.2996e-11 | 370728.5
460752.125 | 3.593e-09 | 4.2447e-09 | 1.1763e-10 | 5.3369e-09 | 4.3313e-09 | 2.2859e-10 | 5.6768e-10 | 2.3538e-10 | 1.2856e-11 | 370740.656
460764.281 | 3.6133e-09 | 4.2271e-09 | 1.168e-10 | 5.2806e-09 | 4.3519e-09 | 2.2429e-10 | 5.7588e-10 | 2.3798e-10 | 1.2975e-11 | 370752.812
460776.469 | 3.5951e-09 | 4.2232e-09 | 1.1761e-10 | 5.3241e-09 | 4.4216e-09 | 2.2777e-10 | 5.8162e-10 | 2.3571e-10 | 1.3058e-11 | 370765
460788.625 | 3.6065e-09 | 4.2548e-09 | 1.176e-10 | 5.312e-09 | 4.3663e-09 | 2.251e-10 | 5.6726e-10 | 2.3825e-10 | 1.2861e-11 | 370777.156
460800.781 | 3.6077e-09 | 4.2339e-09 | 1.1655e-10 | 5.2551e-09 | 4.3428e-09 | 2.255e-10 | 5.7027e-10 | 2.3653e-10 | 1.2855e-11 | 370789.312
460812.969 | 3.5974e-09 | 4.2362e-09 | 1.1743e-10 | 5.3339e-09 | 4.3759e-09 | 2.2822e-10 | 5.7364e-10 | 2.3902e-10 | 1.2986e-11 | 370801.5
460825.125 | 3.6267e-09 | 4.2538e-09 | 1.1773e-10 | 5.389e-09 | 4.4196e-09 | 2.285e-10 | 5.7545e-10 | 2.3754e-10 | 1.2956e-11 | 370813.656
460837.281 | 3.6119e-09 | 4.244e-09 | 1.1689e-10 | 5.3131e-09 | 4.3729e-09 | 2.2569e-10 | 5.736e-10 | 2.3812e-10 | 1.3255e-11 | 370825.812
460849.469 | 3.5973e-09 | 4.2431e-09 | 1.1705e-10 | 5.3195e-09 | 4.36e-09 | 2.2855e-10 | 5.775e-10 | 2.404e-10 | 1.3148e-11 | 370838
460861.625 | 3.615e-09 | 4.2428e-09 | 1.1738e-10 | 5.351e-09 | 4.4166e-09 | 2.2586e-10 | 5.7559e-10 | 2.3805e-10 | 1.3049e-11 | 370850.156
460873.781 | 3.6117e-09 | 4.2167e-09 | 1.177e-10 | 5.301e-09 | 4.3486e-09 | 2.247e-10 | 5.7097e-10 | 2.3574e-10 | 1.2793e-11 | 370862.312
460885.969 | 3.5944e-09 | 4.2366e-09 | 1.1591e-10 | 5.2571e-09 | 4.3648e-09 | 2.2813e-10 | 5.778e-10 | 2.3799e-10 | 1.298e-11 | 370874.5
460898.125 | 3.6061e-09 | 4.2319e-09 | 1.1711e-10 | 5.2914e-09 | 4.3058e-09 | 2.2532e-10 | 5.6496e-10 | 2.3834e-10 | 1.3058e-11 | 370886.656
460910.281 | 3.6219e-09 | 4.2124e-09 | 1.1796e-10 | 5.2693e-09 | 4.3752e-09 | 2.2786e-10 | 5.765e-10 | 2.3891e-10 | 1.3054e-11 | 370898.812
460922.469 | 3.6198e-09 | 4.2127e-09 | 1.1829e-10 | 5.3197e-09 | 4.355e-09 | 2.248e-10 | 5.6987e-10 | 2.3866e-10 | 1.293e-11 | 370911
460934.625 | 3.5687e-09 | 4.2246e-09 | 1.1725e-10 | 5.358e-09 | 4.3913e-09 | 2.2627e-10 | 5.6953e-10 | 2.3724e-10 | 1.2896e-11 | 370923.156
460946.781 | 3.6116e-09 | 4.241e-09 | 1.1803e-10 | 5.2963e-09 | 4.3446e-09 | 2.2631e-10 | 5.6652e-10 | 2.4009e-10 | 1.2987e-11 | 370935.312
460958.969 | 3.5755e-09 | 4.2364e-09 | 1.1716e-10 | 5.3584e-09 | 4.3079e-09 | 2.2734e-10 | 5.639e-10 | 2.3766e-10 | 1.3023e-11 | 370947.5
460971.125 | 3.5939e-09 | 4.2528e-09 | 1.1631e-10 | 5.3257e-09 | 4.3336e-09 | 2.2542e-10 | 5.6659e-10 | 2.3826e-10 | 1.3078e-11 | 370959.656
460983.281 | 3.5865e-09 | 4.1913e-09 | 1.1715e-10 | 5.3382e-09 | 4.4043e-09 | 2.2547e-10 | 5.7059e-10 | 2.3896e-10 | 1.2879e-11 | 370971.812
460995.469 | 3.5964e-09 | 4.2186e-09 | 1.1627e-10 | 5.3355e-09 | 4.3866e-09 | 2.2751e-10 | 5.7892e-10 | 2.3658e-10 | 1.3142e-11 | 370984
461007.625 | 3.6508e-09 | 4.2636e-09 | 1.172e-10 | 5.3296e-09 | 4.3525e-09 | 2.2595e-10 | 5.7212e-10 | 2.3711e-10 | 1.2935e-11 | 370996.156
461019.813 | 3.6096e-09 | 4.1905e-09 | 1.1692e-10 | 5.3493e-09 | 4.3448e-09 | 2.2479e-10 | 5.6375e-10 | 2.4043e-10 | 1.2846e-11 | 371008.344
461031.969 | 3.586e-09 | 4.2417e-09 | 1.1668e-10 | 5.3297e-09 | 4.3481e-09 | 2.267e-10 | 5.7349e-10 | 2.3772e-10 | 1.2808e-11 | 371020.5
461044.125 | 3.5752e-09 | 4.1861e-09 | 1.1789e-10 | 5.2888e-09 | 4.3816e-09 | 2.2663e-10 | 5.6931e-10 | 2.3818e-10 | 1.3051e-11 | 371032.656
461056.313 | 3.6184e-09 | 4.2236e-09 | 1.1744e-10 | 5.2669e-09 | 4.3849e-09 | 2.2372e-10 | 5.7043e-10 | 2.3708e-10 | 1.3071e-11 | 371044.844
461068.469 | 3.5712e-09 | 4.2282e-09 | 1.1779e-10 | 5.2934e-09 | 4.3286e-09 | 2.2536e-10 | 5.6815e-10 | 2.3632e-10 | 1.3209e-11 | 371057
461080.625 | 3.6136e-09 | 4.2305e-09 | 1.1627e-10 | 5.2436e-09 | 4.3481e-09 | 2.2712e-10 | 5.6658e-10 | 2.3899e-10 | 1.3002e-11 | 371069.156
461092.813 | 3.6048e-09 | 4.1794e-09 | 1.175e-10 | 5.2416e-09 | 4.3341e-09 | 2.2373e-10 | 5.6882e-10 | 2.361e-10 | 1.2872e-11 | 371081.344
461104.969 | 3.581e-09 | 4.1931e-09 | 1.1609e-10 | 5.2772e-09 | 4.3614e-09 | 2.2638e-10 | 5.7007e-10 | 2.377e-10 | 1.2942e-11 | 371093.5
461117.125 | 3.5765e-09 | 4.2247e-09 | 1.1647e-10 | 5.2594e-09 | 4.3401e-09 | 2.2577e-10 | 5.709e-10 | 2.3558e-10 | 1.3084e-11 | 371105.656
461129.313 | 3.5916e-09 | 4.2075e-09 | 1.159e-10 | 5.1989e-09 | 4.3659e-09 | 2.2573e-10 | 5.7214e-10 | 2.361e-10 | 1.3081e-11 | 371117.844
461141.469 | 3.5925e-09 | 4.1926e-09 | 1.1545e-10 | 5.2956e-09 | 4.3559e-09 | 2.2521e-10 | 5.6555e-10 | 2.3764e-10 | 1.2793e-11 | 371130
461153.625 | 3.5632e-09 | 4.2163e-09 | 1.1723e-10 | 5.2431e-09 | 4.3315e-09 | 2.2607e-10 | 5.7146e-10 | 2.3781e-10 | 1.3106e-11 | 371142.156
461165.813 | 3.5662e-09 | 4.2367e-09 | 1.1794e-10 | 5.3029e-09 | 4.387e-09 | 2.2836e-10 | 5.707e-10 | 2.3683e-10 | 1.2963e-11 | 371154.344
461177.969 | 3.6394e-09 | 4.2127e-09 | 1.1772e-10 | 5.2537e-09 | 4.4058e-09 | 2.2713e-10 | 5.7702e-10 | 2.4158e-10 | 1.2982e-11 | 371166.5
461190.125 | 3.6211e-09 | 4.2662e-09 | 1.1943e-10 | 5.3276e-09 | 4.4092e-09 | 2.2893e-10 | 5.7351e-10 | 2.3798e-10 | 1.2936e-11 | 371178.656
461202.313 | 3.6367e-09 | 4.1841e-09 | 1.1566e-10 | 5.2777e-09 | 4.362e-09 | 2.2604e-10 | 5.7099e-10 | 2.3763e-10 | 1.3128e-11 | 371190.844
461214.469 | 3.5878e-09 | 4.2167e-09 | 1.1677e-10 | 5.2664e-09 | 4.3616e-09 | 2.2774e-10 | 5.7138e-10 | 2.3883e-10 | 1.3155e-11 | 371203
461226.625 | 3.5645e-09 | 4.1726e-09 | 1.1731e-10 | 5.1931e-09 | 4.3574e-09 | 2.2688e-10 | 5.6818e-10 | 2.3839e-10 | 1.2725e-11 | 371215.156
461238.813 | 3.572e-09 | 4.2179e-09 | 1.175e-10 | 5.2732e-09 | 4.3637e-09 | 2.2813e-10 | 5.6781e-10 | 2.3552e-10 | 1.2918e-11 | 371227.344
461250.969 | 3.5993e-09 | 4.206e-09 | 1.1616e-10 | 5.3197e-09 | 4.3348e-09 | 2.2855e-10 | 5.7445e-10 | 2.3816e-10 | 1.2983e-11 | 371239.5
461263.125 | 3.6147e-09 | 4.2232e-09 | 1.175e-10 | 5.2772e-09 | 4.339e-09 | 2.2447e-10 | 5.6954e-10 | 2.3351e-10 | 1.2951e-11 | 371251.656
461275.313 | 3.5787e-09 | 4.1562e-09 | 1.1798e-10 | 5.226e-09 | 4.3832e-09 | 2.2535e-10 | 5.6954e-10 | 2.336e-10 | 1.2951e-11 | 371263.844
461287.469 | 3.5603e-09 | 4.2114e-09 | 1.1535e-10 | 5.2828e-09 | 4.3252e-09 | 2.2671e-10 | 5.6522e-10 | 2.3401e-10 | 1.2909e-11 | 371276
461299.625 | 3.5797e-09 | 4.1762e-09 | 1.1688e-10 | 5.2511e-09 | 4.3905e-09 | 2.2836e-10 | 5.6763e-10 | 2.3835e-10 | 1.2996e-11 | 371288.156
461311.813 | 3.6209e-09 | 4.2004e-09 | 1.1743e-10 | 5.2603e-09 | 4.3155e-09 | 2.2622e-10 | 5.6914e-10 | 2.3473e-10 | 1.2974e-11 | 371300.344
461323.969 | 3.6086e-09 | 4.2299e-09 | 1.1691e-10 | 5.3028e-09 | 4.3772e-09 | 2.2643e-10 | 5.6695e-10 | 2.3459e-10 | 1.2904e-11 | 371312.5
461336.125 | 3.5694e-09 | 4.2737e-09 | 1.168e-10 | 5.239e-09 | 4.38e-09 | 2.2614e-10 | 5.6944e-10 | 2.3792e-10 | 1.3106e-11 | 371324.656
461348.313 | 3.6149e-09 | 4.2219e-09 | 1.1714e-10 | 5.281e-09 | 4.3835e-09 | 2.2616e-10 | 5.7696e-10 | 2.3595e-10 | 1.3036e-11 | 371336.844
461360.469 | 3.6057e-09 | 4.1898e-09 | 1.1643e-10 | 5.2748e-09 | 4.3351e-09 | 2.2658e-10 | 5.6934e-10 | 2.3656e-10 | 1.2937e-11 | 371349
461372.625 | 3.5985e-09 | 4.2054e-09 | 1.1811e-10 | 5.2602e-09 | 4.3504e-09 | 2.2458e-10 | 5.7479e-10 | 2.3497e-10 | 1.2896e-11 | 371361.156
461384.813 | 3.5894e-09 | 4.2601e-09 | 1.1713e-10 | 5.2512e-09 | 4.3204e-09 | 2.2796e-10 | 5.6855e-10 | 2.3603e-10 | 1.2968e-11 | 371373.344
461396.969 | 3.5771e-09 | 4.2245e-09 | 1.1666e-10 | 5.2543e-09 | 4.3549e-09 | 2.2555e-10 | 5.7275e-10 | 2.3744e-10 | 1.2915e-11 | 371385.5
461409.156 | 3.6e-09 | 4.254e-09 | 1.1713e-10 | 5.3849e-09 | 4.3628e-09 | 2.27e-10 | 5.69e-10 | 2.3616e-10 | 1.3048e-11 | 371397.687
461421.313 | 3.589e-09 | 4.1959e-09 | 1.1575e-10 | 5.2945e-09 | 4.3433e-09 | 2.2727e-10 | 5.7536e-10 | 2.3704e-10 | 1.3047e-11 | 371409.844
461433.469 | 3.5807e-09 | 4.2192e-09 | 1.1687e-10 | 5.2651e-09 | 4.4138e-09 | 2.2732e-10 | 5.7529e-10 | 2.359e-10 | 1.3098e-11 | 371422
461445.656 | 3.6072e-09 | 4.2055e-09 | 1.1714e-10 | 5.2169e-09 | 4.35e-09 | 2.2776e-10 | 5.7559e-10 | 2.3555e-10 | 1.289e-11 | 371434.187
461457.813 | 3.558e-09 | 4.1663e-09 | 1.1632e-10 | 5.3363e-09 | 4.313e-09 | 2.2759e-10 | 5.5953e-10 | 2.3479e-10 | 1.2974e-11 | 371446.344
461469.969 | 3.5743e-09 | 4.2241e-09 | 1.1499e-10 | 5.2553e-09 | 4.3455e-09 | 2.2239e-10 | 5.6518e-10 | 2.3504e-10 | 1.3e-11 | 371458.5
461482.156 | 3.5909e-09 | 4.1769e-09 | 1.167e-10 | 5.2246e-09 | 4.3538e-09 | 2.239e-10 | 5.7403e-10 | 2.3703e-10 | 1.2827e-11 | 371470.687
461494.313 | 3.5791e-09 | 4.2336e-09 | 1.1713e-10 | 5.2952e-09 | 4.3709e-09 | 2.2696e-10 | 5.79e-10 | 2.3538e-10 | 1.2925e-11 | 371482.844
461506.469 | 3.6211e-09 | 4.2177e-09 | 1.173e-10 | 5.2378e-09 | 4.3258e-09 | 2.2769e-10 | 5.7864e-10 | 2.3705e-10 | 1.3154e-11 | 371495
461518.656 | 3.612e-09 | 4.2373e-09 | 1.1698e-10 | 5.3117e-09 | 4.4028e-09 | 2.2508e-10 | 5.7419e-10 | 2.3722e-10 | 1.2838e-11 | 371507.187
461530.813 | 3.5894e-09 | 4.2247e-09 | 1.172e-10 | 5.2868e-09 | 4.3395e-09 | 2.2743e-10 | 5.7055e-10 | 2.3579e-10 | 1.287e-11 | 371519.344
461542.969 | 3.577e-09 | 4.2054e-09 | 1.1907e-10 | 5.2485e-09 | 4.3586e-09 | 2.2813e-10 | 5.7009e-10 | 2.3786e-10 | 1.2917e-11 | 371531.5
461555.156 | 3.6378e-09 | 4.2322e-09 | 1.1632e-10 | 5.255e-09 | 4.3436e-09 | 2.2738e-10 | 5.6743e-10 | 2.3391e-10 | 1.2999e-11 | 371543.687
461567.313 | 3.6226e-09 | 4.2284e-09 | 1.1754e-10 | 5.2567e-09 | 4.4115e-09 | 2.2399e-10 | 5.7311e-10 | 2.3605e-10 | 1.2998e-11 | 371555.844
461579.469 | 3.6034e-09 | 4.2008e-09 | 1.174e-10 | 5.3066e-09 | 4.3613e-09 | 2.2586e-10 | 5.7677e-10 | 2.3694e-10 | 1.3043e-11 | 371568
461591.656 | 3.6059e-09 | 4.2281e-09 | 1.1752e-10 | 5.3039e-09 | 4.3294e-09 | 2.2611e-10 | 5.7131e-10 | 2.3829e-10 | 1.2974e-11 | 371580.187
461603.813 | 3.5904e-09 | 4.242e-09 | 1.1617e-10 | 5.304e-09 | 4.3997e-09 | 2.2754e-10 | 5.7199e-10 | 2.3815e-10 | 1.2968e-11 | 371592.344
461615.969 | 3.6087e-09 | 4.2256e-09 | 1.1737e-10 | 5.2705e-09 | 4.3294e-09 | 2.2523e-10 | 5.7045e-10 | 2.3759e-10 | 1.2948e-11 | 371604.5
461628.156 | 3.5693e-09 | 4.2299e-09 | 1.1632e-10 | 5.2861e-09 | 4.3706e-09 | 2.2588e-10 | 5.7024e-10 | 2.3638e-10 | 1.3013e-11 | 371616.687
461640.313 | 3.6084e-09 | 4.2506e-09 | 1.1669e-10 | 5.2573e-09 | 4.3647e-09 | 2.2563e-10 | 5.6549e-10 | 2.3818e-10 | 1.2991e-11 | 371628.844
461652.469 | 3.6129e-09 | 4.1908e-09 | 1.1751e-10 | 5.2317e-09 | 4.3355e-09 | 2.2679e-10 | 5.7801e-10 | 2.358e-10 | 1.3136e-11 | 371641
461664.656 | 3.6334e-09 | 4.1742e-09 | 1.1488e-10 | 5.2316e-09 | 4.3446e-09 | 2.2514e-10 | 5.7326e-10 | 2.3774e-10 | 1.3025e-11 | 371653.187
461676.813 | 3.577e-09 | 4.1866e-09 | 1.1669e-10 | 5.2974e-09 | 4.3837e-09 | 2.29e-10 | 5.6877e-10 | 2.3795e-10 | 1.302e-11 | 371665.344
461688.969 | 3.5739e-09 | 4.2054e-09 | 1.1764e-10 | 5.336e-09 | 4.3349e-09 | 2.2737e-10 | 5.6982e-10 | 2.3767e-10 | 1.3038e-11 | 371677.5
461701.156 | 3.5867e-09 | 4.2501e-09 | 1.1604e-10 | 5.2626e-09 | 4.3638e-09 | 2.2665e-10 | 5.7137e-10 | 2.3642e-10 | 1.2962e-11 | 371689.687
461713.313 | 3.6141e-09 | 4.2085e-09 | 1.1742e-10 | 5.3036e-09 | 4.3269e-09 | 2.2501e-10 | 5.7217e-10 | 2.3838e-10 | 1.3052e-11 | 371701.844
461725.469 | 3.5845e-09 | 4.1942e-09 | 1.1688e-10 | 5.2621e-09 | 4.329e-09 | 2.2669e-10 | 5.7507e-10 | 2.3896e-10 | 1.2947e-11 | 371714
461737.656 | 3.5723e-09 | 4.192e-09 | 1.1593e-10 | 5.2402e-09 | 4.3294e-09 | 2.2656e-10 | 5.7119e-10 | 2.351e-10 | 1.2788e-11 | 371726.187
461749.813 | 3.5912e-09 | 4.212e-09 | 1.1681e-10 | 5.2042e-09 | 4.4018e-09 | 2.2538e-10 | 5.6415e-10 | 2.3653e-10 | 1.2871e-11 | 371738.344
461761.969 | 3.6149e-09 | 4.2252e-09 | 1.1836e-10 | 5.2736e-09 | 4.4026e-09 | 2.2673e-10 | 5.7962e-10 | 2.3974e-10 | 1.311e-11 | 371750.5
461774.156 | 3.6258e-09 | 4.2193e-09 | 1.1632e-10 | 5.2815e-09 | 4.3788e-09 | 2.2846e-10 | 5.7811e-10 | 2.3658e-10 | 1.3056e-11 | 371762.687
461786.313 | 3.6333e-09 | 4.2496e-09 | 1.1734e-10 | 5.3037e-09 | 4.396e-09 | 2.2692e-10 | 5.7169e-10 | 2.3519e-10 | 1.2977e-11 | 371774.844
461798.5 | 3.6392e-09 | 4.1854e-09 | 1.1741e-10 | 5.3201e-09 | 4.3652e-09 | 2.2736e-10 | 5.7963e-10 | 2.3674e-10 | 1.2907e-11 | 371787.031
461810.656 | 3.6482e-09 | 4.2155e-09 | 1.1708e-10 | 5.294e-09 | 4.4127e-09 | 2.2522e-10 | 5.6482e-10 | 2.3695e-10 | 1.308e-11 | 371799.187
461822.813 | 3.5735e-09 | 4.2009e-09 | 1.167e-10 | 5.3046e-09 | 4.3458e-09 | 2.2396e-10 | 5.7525e-10 | 2.3534e-10 | 1.2842e-11 | 371811.344
461835 | 3.6251e-09 | 4.2167e-09 | 1.1596e-10 | 5.2392e-09 | 4.3106e-09 | 2.2622e-10 | 5.6827e-10 | 2.3749e-10 | 1.3011e-11 | 371823.531
461847.156 | 3.5482e-09 | 4.228e-09 | 1.1665e-10 | 5.2621e-09 | 4.2912e-09 | 2.2667e-10 | 5.7249e-10 | 2.3555e-10 | 1.3013e-11 | 371835.687
461859.313 | 3.601e-09 | 4.1931e-09 | 1.1619e-10 | 5.2622e-09 | 4.3207e-09 | 2.2715e-10 | 5.6287e-10 | 2.3573e-10 | 1.2959e-11 | 371847.844
461871.5 | 3.628e-09 | 4.227e-09 | 1.1604e-10 | 5.3027e-09 | 4.3223e-09 | 2.2811e-10 | 5.6603e-10 | 2.3782e-10 | 1.2894e-11 | 371860.031
461883.656 | 3.5499e-09 | 4.2106e-09 | 1.1652e-10 | 5.2535e-09 | 4.3148e-09 | 2.2493e-10 | 5.5863e-10 | 2.3636e-10 | 1.2805e-11 | 371872.187
461895.813 | 3.5705e-09 | 4.1784e-09 | 1.1572e-10 | 5.2324e-09 | 4.3499e-09 | 2.2583e-10 | 5.6729e-10 | 2.3463e-10 | 1.2968e-11 | 371884.344
461908 | 3.5813e-09 | 4.1576e-09 | 1.1579e-10 | 5.2752e-09 | 4.3385e-09 | 2.2651e-10 | 5.7248e-10 | 2.358e-10 | 1.3034e-11 | 371896.531
461920.156 | 3.5924e-09 | 4.2363e-09 | 1.1633e-10 | 5.2763e-09 | 4.3287e-09 | 2.2662e-10 | 5.7377e-10 | 2.3616e-10 | 1.3077e-11 | 371908.687
461932.313 | 3.5944e-09 | 4.2635e-09 | 1.1627e-10 | 5.2105e-09 | 4.3578e-09 | 2.2459e-10 | 5.6574e-10 | 2.3537e-10 | 1.2848e-11 | 371920.844
461944.5 | 3.592e-09 | 4.1934e-09 | 1.1628e-10 | 5.2558e-09 | 4.338e-09 | 2.261e-10 | 5.7145e-10 | 2.3669e-10 | 1.3075e-11 | 371933.031
461956.656 | 3.6259e-09 | 4.2593e-09 | 1.1582e-10 | 5.271e-09 | 4.3729e-09 | 2.2785e-10 | 5.693e-10 | 2.3691e-10 | 1.2988e-11 | 371945.187
461968.813 | 3.6079e-09 | 4.2147e-09 | 1.1527e-10 | 5.3014e-09 | 4.306e-09 | 2.2876e-10 | 5.6789e-10 | 2.363e-10 | 1.2876e-11 | 371957.344
461981 | 3.6233e-09 | 4.2249e-09 | 1.1623e-10 | 5.2338e-09 | 4.3336e-09 | 2.269e-10 | 5.7139e-10 | 2.3731e-10 | 1.2814e-11 | 371969.531
461993.156 | 3.5872e-09 | 4.2072e-09 | 1.1661e-10 | 5.2681e-09 | 4.3653e-09 | 2.2794e-10 | 5.6221e-10 | 2.396e-10 | 1.2923e-11 | 371981.687
462005.313 | 3.5997e-09 | 4.2136e-09 | 1.1657e-10 | 5.2785e-09 | 4.3559e-09 | 2.2604e-10 | 5.6884e-10 | 2.3904e-10 | 1.2815e-11 | 371993.844
462017.5 | 3.5869e-09 | 4.2237e-09 | 1.1594e-10 | 5.3071e-09 | 4.3105e-09 | 2.2334e-10 | 5.7057e-10 | 2.3433e-10 | 1.2926e-11 | 372006.031
462029.656 | 3.5919e-09 | 4.2505e-09 | 1.1663e-10 | 5.2192e-09 | 4.3228e-09 | 2.2465e-10 | 5.7388e-10 | 2.3542e-10 | 1.2834e-11 | 372018.187
462041.813 | 3.5645e-09 | 4.203e-09 | 1.1681e-10 | 5.2213e-09 | 4.3328e-09 | 2.2713e-10 | 5.7226e-10 | 2.3511e-10 | 1.2706e-11 | 372030.344
462054 | 3.616e-09 | 4.2093e-09 | 1.1631e-10 | 5.2499e-09 | 4.3177e-09 | 2.2475e-10 | 5.6986e-10 | 2.3708e-10 | 1.3146e-11 | 372042.531
462066.156 | 3.5923e-09 | 4.235e-09 | 1.1664e-10 | 5.2783e-09 | 4.3989e-09 | 2.244e-10 | 5.7033e-10 | 2.3781e-10 | 1.326e-11 | 372054.687
462078.313 | 3.5783e-09 | 4.1748e-09 | 1.1666e-10 | 5.2774e-09 | 4.3415e-09 | 2.2732e-10 | 5.7068e-10 | 2.3679e-10 | 1.2853e-11 | 372066.844
462090.5 | 3.5599e-09 | 4.2069e-09 | 1.1657e-10 | 5.2701e-09 | 4.3917e-09 | 2.2836e-10 | 5.717e-10 | 2.3781e-10 | 1.294e-11 | 372079.031
462102.656 | 3.601e-09 | 4.2125e-09 | 1.1711e-10 | 5.2661e-09 | 4.4037e-09 | 2.2639e-10 | 5.6718e-10 | 2.379e-10 | 1.286e-11 | 372091.187
462114.813 | 3.609e-09 | 4.1979e-09 | 1.1556e-10 | 5.2992e-09 | 4.3401e-09 | 2.2715e-10 | 5.783e-10 | 2.3643e-10 | 1.2982e-11 | 372103.344
462127 | 3.5927e-09 | 4.2375e-09 | 1.1773e-10 | 5.2911e-09 | 4.3642e-09 | 2.2613e-10 | 5.6929e-10 | 2.3525e-10 | 1.3187e-11 | 372115.531
462139.156 | 3.6189e-09 | 4.2276e-09 | 1.1722e-10 | 5.3021e-09 | 4.3202e-09 | 2.2404e-10 | 5.7577e-10 | 2.3657e-10 | 1.2907e-11 | 372127.687
462151.313 | 3.5983e-09 | 4.2571e-09 | 1.1642e-10 | 5.3281e-09 | 4.3371e-09 | 2.2799e-10 | 5.7746e-10 | 2.3494e-10 | 1.3008e-11 | 372139.844
462163.5 | 3.6007e-09 | 4.2421e-09 | 1.1729e-10 | 5.3265e-09 | 4.3735e-09 | 2.2596e-10 | 5.6862e-10 | 2.3628e-10 | 1.3025e-11 | 372152.031
462175.656 | 3.6141e-09 | 4.2384e-09 | 1.1689e-10 | 5.3274e-09 | 4.3654e-09 | 2.2762e-10 | 5.6504e-10 | 2.3489e-10 | 1.2997e-11 | 372164.187
462187.844 | 3.5936e-09 | 4.1921e-09 | 1.172e-10 | 5.3023e-09 | 4.3576e-09 | 2.2557e-10 | 5.6631e-10 | 2.3501e-10 | 1.2851e-11 | 372176.375
462200 | 3.5736e-09 | 4.2009e-09 | 1.1688e-10 | 5.2616e-09 | 4.3237e-09 | 2.2819e-10 | 5.7132e-10 | 2.3806e-10 | 1.3e-11 | 372188.531
462212.156 | 3.6348e-09 | 4.2537e-09 | 1.1779e-10 | 5.3265e-09 | 4.3646e-09 | 2.2679e-10 | 5.7625e-10 | 2.3986e-10 | 1.3008e-11 | 372200.687
462224.344 | 3.6541e-09 | 4.2777e-09 | 1.1741e-10 | 5.2943e-09 | 4.3865e-09 | 2.271e-10 | 5.7149e-10 | 2.382e-10 | 1.295e-11 | 372212.875
462236.5 | 3.6176e-09 | 4.2557e-09 | 1.1662e-10 | 5.2794e-09 | 4.3763e-09 | 2.2669e-10 | 5.7612e-10 | 2.3894e-10 | 1.3059e-11 | 372225.031
462248.656 | 3.5893e-09 | 4.1547e-09 | 1.1582e-10 | 5.2456e-09 | 4.3365e-09 | 2.2628e-10 | 5.7378e-10 | 2.3608e-10 | 1.2994e-11 | 372237.187
462260.844 | 3.6362e-09 | 4.2546e-09 | 1.1691e-10 | 5.2426e-09 | 4.315e-09 | 2.2545e-10 | 5.7568e-10 | 2.3781e-10 | 1.2863e-11 | 372249.375
462273 | 3.5977e-09 | 4.1545e-09 | 1.1761e-10 | 5.3123e-09 | 4.3395e-09 | 2.2532e-10 | 5.728e-10 | 2.3625e-10 | 1.3042e-11 | 372261.531
462285.156 | 3.5817e-09 | 4.2554e-09 | 1.1711e-10 | 5.284e-09 | 4.3036e-09 | 2.2506e-10 | 5.7118e-10 | 2.3511e-10 | 1.2978e-11 | 372273.687
462297.344 | 3.6054e-09 | 4.2018e-09 | 1.165e-10 | 5.2874e-09 | 4.3388e-09 | 2.2744e-10 | 5.6984e-10 | 2.3808e-10 | 1.2997e-11 | 372285.875
462309.5 | 3.5995e-09 | 4.1748e-09 | 1.1734e-10 | 5.3065e-09 | 4.3782e-09 | 2.2666e-10 | 5.721e-10 | 2.3758e-10 | 1.3084e-11 | 372298.031
462321.656 | 3.6212e-09 | 4.2056e-09 | 1.1602e-10 | 5.2771e-09 | 4.3404e-09 | 2.248e-10 | 5.7678e-10 | 2.3517e-10 | 1.2964e-11 | 372310.187
462333.844 | 3.6028e-09 | 4.1881e-09 | 1.156e-10 | 5.2755e-09 | 4.3706e-09 | 2.2701e-10 | 5.6843e-10 | 2.3756e-10 | 1.276e-11 | 372322.375
462346 | 3.5844e-09 | 4.1918e-09 | 1.1666e-10 | 5.29e-09 | 4.3449e-09 | 2.2531e-10 | 5.6928e-10 | 2.3866e-10 | 1.2772e-11 | 372334.531
462358.156 | 3.5555e-09 | 4.1921e-09 | 1.1669e-10 | 5.2815e-09 | 4.3622e-09 | 2.2588e-10 | 5.7907e-10 | 2.3843e-10 | 1.3006e-11 | 372346.687
462370.344 | 3.6009e-09 | 4.2168e-09 | 1.1636e-10 | 5.2327e-09 | 4.3456e-09 | 2.2682e-10 | 5.7161e-10 | 2.3717e-10 | 1.2913e-11 | 372358.875
462382.5 | 3.5646e-09 | 4.1918e-09 | 1.1625e-10 | 5.2684e-09 | 4.3366e-09 | 2.25e-10 | 5.7208e-10 | 2.3695e-10 | 1.2916e-11 | 372371.031
462394.656 | 3.56e-09 | 4.1853e-09 | 1.1749e-10 | 5.3043e-09 | 4.3511e-09 | 2.2601e-10 | 5.7673e-10 | 2.3527e-10 | 1.3004e-11 | 372383.187
462406.844 | 3.5698e-09 | 4.1986e-09 | 1.1666e-10 | 5.2226e-09 | 4.3208e-09 | 2.2513e-10 | 5.7484e-10 | 2.3565e-10 | 1.2965e-11 | 372395.375
462419 | 3.5997e-09 | 4.2245e-09 | 1.158e-10 | 5.3269e-09 | 4.329e-09 | 2.2777e-10 | 5.6934e-10 | 2.3628e-10 | 1.2911e-11 | 372407.531
462431.156 | 3.6092e-09 | 4.2211e-09 | 1.1543e-10 | 5.2665e-09 | 4.3147e-09 | 2.2517e-10 | 5.6954e-10 | 2.3715e-10 | 1.29e-11 | 372419.687
462443.344 | 3.5884e-09 | 4.2031e-09 | 1.1624e-10 | 5.2581e-09 | 4.4011e-09 | 2.2311e-10 | 5.7123e-10 | 2.3501e-10 | 1.2985e-11 | 372431.875
462455.5 | 3.5686e-09 | 4.1891e-09 | 1.1618e-10 | 5.2868e-09 | 4.3361e-09 | 2.2716e-10 | 5.7367e-10 | 2.3602e-10 | 1.303e-11 | 372444.031
462467.656 | 3.5753e-09 | 4.1978e-09 | 1.1485e-10 | 5.2377e-09 | 4.3294e-09 | 2.2698e-10 | 5.7297e-10 | 2.357e-10 | 1.2903e-11 | 372456.187
462479.844 | 3.5881e-09 | 4.2067e-09 | 1.1585e-10 | 5.3051e-09 | 4.3688e-09 | 2.2689e-10 | 5.7433e-10 | 2.3639e-10 | 1.2814e-11 | 372468.375
462492 | 3.5844e-09 | 4.1399e-09 | 1.1644e-10 | 5.2117e-09 | 4.3229e-09 | 2.2532e-10 | 5.7383e-10 | 2.362e-10 | 1.3044e-11 | 372480.531
462504.156 | 3.5881e-09 | 4.2781e-09 | 1.1504e-10 | 5.2832e-09 | 4.3195e-09 | 2.2382e-10 | 5.6641e-10 | 2.3793e-10 | 1.2983e-11 | 372492.687
462516.344 | 3.5985e-09 | 4.2621e-09 | 1.1653e-10 | 5.2855e-09 | 4.3654e-09 | 2.2714e-10 | 5.7211e-10 | 2.3485e-10 | 1.3053e-11 | 372504.875
462528.5 | 3.5939e-09 | 4.197e-09 | 1.1503e-10 | 5.3106e-09 | 4.3959e-09 | 2.2696e-10 | 5.6931e-10 | 2.3392e-10 | 1.3068e-11 | 372517.031
462540.688 | 3.5503e-09 | 4.1731e-09 | 1.1653e-10 | 5.2681e-09 | 4.3251e-09 | 2.2466e-10 | 5.6416e-10 | 2.3595e-10 | 1.2836e-11 | 372529.219
462552.844 | 3.5988e-09 | 4.1614e-09 | 1.1615e-10 | 5.2185e-09 | 4.3437e-09 | 2.24e-10 | 5.713e-10 | 2.3662e-10 | 1.3049e-11 | 372541.375
462565 | 3.5407e-09 | 4.1437e-09 | 1.1663e-10 | 5.2966e-09 | 4.3364e-09 | 2.2487e-10 | 5.7455e-10 | 2.3334e-10 | 1.2846e-11 | 372553.531
462577.188 | 3.5671e-09 | 4.2396e-09 | 1.1665e-10 | 5.2431e-09 | 4.3346e-09 | 2.2477e-10 | 5.6709e-10 | 2.3538e-10 | 1.3019e-11 | 372565.719
462589.344 | 3.5587e-09 | 4.1038e-09 | 1.1523e-10 | 5.2553e-09 | 4.308e-09 | 2.2454e-10 | 5.7345e-10 | 2.3789e-10 | 1.2867e-11 | 372577.875
462601.5 | 3.6032e-09 | 4.1558e-09 | 1.1547e-10 | 5.2203e-09 | 4.3528e-09 | 2.2292e-10 | 5.6558e-10 | 2.3613e-10 | 1.2849e-11 | 372590.031
462613.688 | 3.527e-09 | 4.198e-09 | 1.1579e-10 | 5.2646e-09 | 4.3657e-09 | 2.2589e-10 | 5.676e-10 | 2.3547e-10 | 1.2968e-11 | 372602.219
462625.844 | 3.5338e-09 | 4.1816e-09 | 1.1521e-10 | 5.2409e-09 | 4.3474e-09 | 2.2633e-10 | 5.6991e-10 | 2.3601e-10 | 1.2956e-11 | 372614.375
462638 | 3.5436e-09 | 4.1741e-09 | 1.1655e-10 | 5.3107e-09 | 4.3118e-09 | 2.2399e-10 | 5.7866e-10 | 2.3628e-10 | 1.2869e-11 | 372626.531
462650.188 | 3.5047e-09 | 4.1252e-09 | 1.1692e-10 | 5.2719e-09 | 4.3086e-09 | 2.2479e-10 | 5.6784e-10 | 2.3648e-10 | 1.2862e-11 | 372638.719
462662.344 | 3.56e-09 | 4.1983e-09 | 1.1577e-10 | 5.242e-09 | 4.3735e-09 | 2.2395e-10 | 5.6651e-10 | 2.3626e-10 | 1.291e-11 | 372650.875
462674.5 | 3.5871e-09 | 4.1668e-09 | 1.1587e-10 | 5.2931e-09 | 4.3094e-09 | 2.2415e-10 | 5.6777e-10 | 2.37e-10 | 1.3089e-11 | 372663.031
462686.688 | 3.5521e-09 | 4.1682e-09 | 1.1492e-10 | 5.2626e-09 | 4.3102e-09 | 2.2478e-10 | 5.7042e-10 | 2.3763e-10 | 1.283e-11 | 372675.219
462698.844 | 3.6047e-09 | 4.1843e-09 | 1.1574e-10 | 5.2207e-09 | 4.303e-09 | 2.2282e-10 | 5.6925e-10 | 2.3669e-10 | 1.2965e-11 | 372687.375
462711 | 3.5676e-09 | 4.1764e-09 | 1.1595e-10 | 5.2768e-09 | 4.3623e-09 | 2.2452e-10 | 5.6849e-10 | 2.3765e-10 | 1.2991e-11 | 372699.531
462723.188 | 3.5845e-09 | 4.1508e-09 | 1.1767e-10 | 5.2874e-09 | 4.2737e-09 | 2.2521e-10 | 5.7368e-10 | 2.367e-10 | 1.2779e-11 | 372711.719
462735.344 | 3.6038e-09 | 4.1723e-09 | 1.1607e-10 | 5.2742e-09 | 4.2899e-09 | 2.2355e-10 | 5.7052e-10 | 2.3506e-10 | 1.3077e-11 | 372723.875
462747.5 | 3.5332e-09 | 4.1317e-09 | 1.1548e-10 | 5.2468e-09 | 4.2523e-09 | 2.2379e-10 | 5.6589e-10 | 2.359e-10 | 1.2843e-11 | 372736.031
462759.688 | 3.5638e-09 | 4.1748e-09 | 1.1599e-10 | 5.2207e-09 | 4.2819e-09 | 2.2311e-10 | 5.663e-10 | 2.381e-10 | 1.2811e-11 | 372748.219
462771.844 | 3.5514e-09 | 4.1289e-09 | 1.1636e-10 | 5.269e-09 | 4.3075e-09 | 2.2429e-10 | 5.7303e-10 | 2.3509e-10 | 1.2674e-11 | 372760.375
462784 | 3.5418e-09 | 4.1649e-09 | 1.1607e-10 | 5.2831e-09 | 4.3044e-09 | 2.2376e-10 | 5.7579e-10 | 2.3386e-10 | 1.2848e-11 | 372772.531
462796.188 | 3.5171e-09 | 4.1695e-09 | 1.1602e-10 | 5.2775e-09 | 4.2623e-09 | 2.238e-10 | 5.7237e-10 | 2.3488e-10 | 1.285e-11 | 372784.719
462808.344 | 3.5344e-09 | 4.1485e-09 | 1.1633e-10 | 5.3128e-09 | 4.3177e-09 | 2.2443e-10 | 5.7192e-10 | 2.3657e-10 | 1.2832e-11 | 372796.875
462820.5 | 3.504e-09 | 4.1529e-09 | 1.1508e-10 | 5.2341e-09 | 4.3026e-09 | 2.2678e-10 | 5.702e-10 | 2.3694e-10 | 1.2877e-11 | 372809.031
462832.688 | 3.5502e-09 | 4.1493e-09 | 1.1582e-10 | 5.3074e-09 | 4.2841e-09 | 2.2404e-10 | 5.7368e-10 | 2.3694e-10 | 1.2964e-11 | 372821.219
462844.844 | 3.5947e-09 | 4.1728e-09 | 1.1564e-10 | 5.2447e-09 | 4.2976e-09 | 2.2492e-10 | 5.7373e-10 | 2.3722e-10 | 1.2931e-11 | 372833.375
462857 | 3.5418e-09 | 4.1484e-09 | 1.1436e-10 | 5.2867e-09 | 4.2753e-09 | 2.2436e-10 | 5.7222e-10 | 2.3601e-10 | 1.2884e-11 | 372845.531
462869.188 | 3.5661e-09 | 4.1812e-09 | 1.1677e-10 | 5.2664e-09 | 4.2536e-09 | 2.257e-10 | 5.751e-10 | 2.3804e-10 | 1.2938e-11 | 372857.719
462881.344 | 3.5675e-09 | 4.1698e-09 | 1.1537e-10 | 5.2531e-09 | 4.2968e-09 | 2.2424e-10 | 5.7315e-10 | 2.3657e-10 | 1.2951e-11 | 372869.875
462893.5 | 3.5618e-09 | 4.1537e-09 | 1.1678e-10 | 5.2777e-09 | 4.2643e-09 | 2.258e-10 | 5.7403e-10 | 2.3706e-10 | 1.2817e-11 | 372882.031
462905.688 | 3.5876e-09 | 4.1571e-09 | 1.1597e-10 | 5.3417e-09 | 4.2557e-09 | 2.2749e-10 | 5.721e-10 | 2.3617e-10 | 1.2919e-11 | 372894.219
462917.844 | 3.5216e-09 | 4.1677e-09 | 1.1503e-10 | 5.3459e-09 | 4.3904e-09 | 2.242e-10 | 5.8428e-10 | 2.4121e-10 | 1.3109e-11 | 372906.375
462930.031 | 3.592e-09 | 4.2089e-09 | 1.1651e-10 | 5.2941e-09 | 4.3624e-09 | 2.2582e-10 | 5.7513e-10 | 2.3612e-10 | 1.2779e-11 | 372918.562
462942.188 | 3.5664e-09 | 4.1709e-09 | 1.1661e-10 | 5.3174e-09 | 4.3096e-09 | 2.2109e-10 | 5.7074e-10 | 2.3772e-10 | 1.2921e-11 | 372930.719
462954.344 | 3.5805e-09 | 4.1427e-09 | 1.1541e-10 | 5.3314e-09 | 4.2887e-09 | 2.231e-10 | 5.7569e-10 | 2.3994e-10 | 1.2965e-11 | 372942.875
462966.531 | 3.5674e-09 | 4.1313e-09 | 1.1658e-10 | 5.2841e-09 | 4.305e-09 | 2.2458e-10 | 5.7216e-10 | 2.3554e-10 | 1.2909e-11 | 372955.062
462978.688 | 3.5822e-09 | 4.183e-09 | 1.1715e-10 | 5.3313e-09 | 4.3323e-09 | 2.2457e-10 | 5.6759e-10 | 2.3742e-10 | 1.2656e-11 | 372967.219
462990.844 | 3.5333e-09 | 4.1614e-09 | 1.1588e-10 | 5.2713e-09 | 4.2704e-09 | 2.2426e-10 | 5.7679e-10 | 2.3727e-10 | 1.285e-11 | 372979.375
463003.031 | 3.5562e-09 | 4.1473e-09 | 1.1631e-10 | 5.3096e-09 | 4.2992e-09 | 2.2495e-10 | 5.7772e-10 | 2.3834e-10 | 1.3e-11 | 372991.562
463015.188 | 3.5718e-09 | 4.1155e-09 | 1.1648e-10 | 5.2706e-09 | 4.2592e-09 | 2.2219e-10 | 5.7076e-10 | 2.3746e-10 | 1.2925e-11 | 373003.719
463027.344 | 3.5745e-09 | 4.0901e-09 | 1.1573e-10 | 5.3072e-09 | 4.3077e-09 | 2.2672e-10 | 5.7108e-10 | 2.3815e-10 | 1.2902e-11 | 373015.875
463039.531 | 3.5499e-09 | 4.1479e-09 | 1.1627e-10 | 5.3499e-09 | 4.255e-09 | 2.262e-10 | 5.7742e-10 | 2.37e-10 | 1.3006e-11 | 373028.062
463051.688 | 3.5647e-09 | 4.1835e-09 | 1.1513e-10 | 5.2934e-09 | 4.313e-09 | 2.2549e-10 | 5.7805e-10 | 2.3726e-10 | 1.2899e-11 | 373040.219
463063.844 | 3.5599e-09 | 4.164e-09 | 1.1566e-10 | 5.2873e-09 | 4.2775e-09 | 2.2477e-10 | 5.6773e-10 | 2.3731e-10 | 1.2892e-11 | 373052.375
463076.031 | 3.5493e-09 | 4.1738e-09 | 1.1641e-10 | 5.2633e-09 | 4.3218e-09 | 2.2506e-10 | 5.7887e-10 | 2.3703e-10 | 1.2972e-11 | 373064.562
463088.188 | 3.5806e-09 | 4.1396e-09 | 1.1669e-10 | 5.3404e-09 | 4.3251e-09 | 2.2565e-10 | 5.7831e-10 | 2.3758e-10 | 1.2972e-11 | 373076.719
463100.344 | 3.5649e-09 | 4.1239e-09 | 1.1673e-10 | 5.3038e-09 | 4.3375e-09 | 2.2445e-10 | 5.7382e-10 | 2.355e-10 | 1.2899e-11 | 373088.875
463112.531 | 3.6011e-09 | 4.1519e-09 | 1.1636e-10 | 5.235e-09 | 4.3041e-09 | 2.2332e-10 | 5.7466e-10 | 2.3827e-10 | 1.2844e-11 | 373101.062
463124.688 | 3.5497e-09 | 4.1657e-09 | 1.1666e-10 | 5.2913e-09 | 4.2991e-09 | 2.2267e-10 | 5.7214e-10 | 2.4e-10 | 1.3049e-11 | 373113.219
463136.844 | 3.5583e-09 | 4.1954e-09 | 1.1531e-10 | 5.2653e-09 | 4.3576e-09 | 2.255e-10 | 5.7242e-10 | 2.3965e-10 | 1.2918e-11 | 373125.375
463149.031 | 3.575e-09 | 4.1376e-09 | 1.161e-10 | 5.256e-09 | 4.2991e-09 | 2.2643e-10 | 5.7398e-10 | 2.383e-10 | 1.2972e-11 | 373137.562
463161.188 | 3.5898e-09 | 4.1765e-09 | 1.1672e-10 | 5.2926e-09 | 4.288e-09 | 2.2432e-10 | 5.6852e-10 | 2.3723e-10 | 1.291e-11 | 373149.719
463173.344 | 3.5274e-09 | 4.1134e-09 | 1.1637e-10 | 5.2542e-09 | 4.3319e-09 | 2.2333e-10 | 5.6801e-10 | 2.3906e-10 | 1.2814e-11 | 373161.875
463185.531 | 3.579e-09 | 4.1692e-09 | 1.1683e-10 | 5.2892e-09 | 4.3099e-09 | 2.2529e-10 | 5.7871e-10 | 2.3673e-10 | 1.2976e-11 | 373174.062
463197.688 | 3.5793e-09 | 4.1845e-09 | 1.1685e-10 | 5.2452e-09 | 4.3548e-09 | 2.2499e-10 | 5.7919e-10 | 2.3884e-10 | 1.2748e-11 | 373186.219
463209.844 | 3.548e-09 | 4.1476e-09 | 1.171e-10 | 5.3615e-09 | 4.3228e-09 | 2.272e-10 | 5.7557e-10 | 2.3866e-10 | 1.2885e-11 | 373198.375
463222.031 | 3.6331e-09 | 4.152e-09 | 1.1735e-10 | 5.2827e-09 | 4.3085e-09 | 2.2389e-10 | 5.7799e-10 | 2.3535e-10 | 1.2917e-11 | 373210.562
463234.188 | 3.5831e-09 | 4.168e-09 | 1.1593e-10 | 5.282e-09 | 4.2933e-09 | 2.2277e-10 | 5.6984e-10 | 2.3509e-10 | 1.2924e-11 | 373222.719
463246.344 | 3.5852e-09 | 4.1705e-09 | 1.1568e-10 | 5.2857e-09 | 4.3211e-09 | 2.2445e-10 | 5.7034e-10 | 2.3492e-10 | 1.2809e-11 | 373234.875
463258.531 | 3.5707e-09 | 4.1849e-09 | 1.1674e-10 | 5.2859e-09 | 4.3158e-09 | 2.2329e-10 | 5.7397e-10 | 2.3636e-10 | 1.2803e-11 | 373247.062
463270.688 | 3.581e-09 | 4.1139e-09 | 1.1584e-10 | 5.2681e-09 | 4.3382e-09 | 2.2541e-10 | 5.7612e-10 | 2.3842e-10 | 1.2758e-11 | 373259.219
463282.844 | 3.5303e-09 | 4.1403e-09 | 1.1496e-10 | 5.349e-09 | 4.3409e-09 | 2.2566e-10 | 5.7138e-10 | 2.3796e-10 | 1.2783e-11 | 373271.375
463295.031 | 3.5777e-09 | 4.1979e-09 | 1.1569e-10 | 5.2231e-09 | 4.2911e-09 | 2.2354e-10 | 5.7579e-10 | 2.3668e-10 | 1.2905e-11 | 373283.562
463307.188 | 3.5325e-09 | 4.1137e-09 | 1.153e-10 | 5.2552e-09 | 4.2874e-09 | 2.2412e-10 | 5.7156e-10 | 2.3768e-10 | 1.2741e-11 | 373295.719
463319.375 | 3.5248e-09 | 4.1162e-09 | 1.155e-10 | 5.3112e-09 | 4.2801e-09 | 2.2589e-10 | 5.6694e-10 | 2.3677e-10 | 1.2724e-11 | 373307.906
463331.531 | 3.5567e-09 | 4.1112e-09 | 1.1656e-10 | 5.2396e-09 | 4.2514e-09 | 2.2291e-10 | 5.7213e-10 | 2.3427e-10 | 1.2789e-11 | 373320.062
463343.688 | 3.5638e-09 | 4.1713e-09 | 1.1486e-10 | 5.2677e-09 | 4.3107e-09 | 2.2284e-10 | 5.73e-10 | 2.3546e-10 | 1.2579e-11 | 373332.219
463355.875 | 3.5739e-09 | 4.1944e-09 | 1.1511e-10 | 5.2681e-09 | 4.3053e-09 | 2.2223e-10 | 5.7324e-10 | 2.3553e-10 | 1.2856e-11 | 373344.406
463368.031 | 3.5267e-09 | 4.1711e-09 | 1.15e-10 | 5.2585e-09 | 4.2782e-09 | 2.2405e-10 | 5.6992e-10 | 2.3537e-10 | 1.2843e-11 | 373356.562
463380.188 | 3.5686e-09 | 4.1538e-09 | 1.1618e-10 | 5.3327e-09 | 4.2851e-09 | 2.2546e-10 | 5.6831e-10 | 2.348e-10 | 1.2784e-11 | 373368.719
463392.375 | 3.5675e-09 | 4.1755e-09 | 1.1571e-10 | 5.2421e-09 | 4.2572e-09 | 2.2294e-10 | 5.7658e-10 | 2.3647e-10 | 1.2844e-11 | 373380.906
463404.531 | 3.522e-09 | 4.1716e-09 | 1.1707e-10 | 5.328e-09 | 4.3116e-09 | 2.2364e-10 | 5.6882e-10 | 2.3693e-10 | 1.2978e-11 | 373393.062
463416.688 | 3.5431e-09 | 4.143e-09 | 1.1654e-10 | 5.213e-09 | 4.2915e-09 | 2.2473e-10 | 5.7409e-10 | 2.3807e-10 | 1.2945e-11 | 373405.219
463428.875 | 3.5612e-09 | 4.1548e-09 | 1.1503e-10 | 5.2354e-09 | 4.2923e-09 | 2.2592e-10 | 5.6944e-10 | 2.3484e-10 | 1.2926e-11 | 373417.406
463441.031 | 3.5426e-09 | 4.1006e-09 | 1.1621e-10 | 5.2619e-09 | 4.2817e-09 | 2.2336e-10 | 5.6991e-10 | 2.3753e-10 | 1.2802e-11 | 373429.562
463453.188 | 3.5562e-09 | 4.129e-09 | 1.1584e-10 | 5.3279e-09 | 4.3281e-09 | 2.2279e-10 | 5.693e-10 | 2.3467e-10 | 1.2914e-11 | 373441.719
463465.375 | 3.5032e-09 | 4.1107e-09 | 1.1699e-10 | 5.3215e-09 | 4.2819e-09 | 2.231e-10 | 5.7749e-10 | 2.362e-10 | 1.2816e-11 | 373453.906
463477.531 | 3.5288e-09 | 4.155e-09 | 1.1572e-10 | 5.2901e-09 | 4.296e-09 | 2.2282e-10 | 5.7419e-10 | 2.3736e-10 | 1.2879e-11 | 373466.062
463489.688 | 3.5212e-09 | 4.1783e-09 | 1.1643e-10 | 5.2547e-09 | 4.3077e-09 | 2.2097e-10 | 5.7471e-10 | 2.3405e-10 | 1.2908e-11 | 373478.219
463501.875 | 3.5446e-09 | 4.157e-09 | 1.1657e-10 | 5.2895e-09 | 4.2748e-09 | 2.2521e-10 | 5.695e-10 | 2.3559e-10 | 1.2951e-11 | 373490.406
463514.031 | 3.515e-09 | 4.1079e-09 | 1.1563e-10 | 5.3019e-09 | 4.3559e-09 | 2.2403e-10 | 5.72e-10 | 2.3725e-10 | 1.2759e-11 | 373502.562
463526.188 | 3.5493e-09 | 4.1496e-09 | 1.1573e-10 | 5.2795e-09 | 4.3067e-09 | 2.2326e-10 | 5.7056e-10 | 2.34e-10 | 1.2687e-11 | 373514.719
463538.375 | 3.5683e-09 | 4.1499e-09 | 1.1571e-10 | 5.2458e-09 | 4.2473e-09 | 2.22e-10 | 5.7433e-10 | 2.3483e-10 | 1.2928e-11 | 373526.906
463550.531 | 3.5063e-09 | 4.1282e-09 | 1.16e-10 | 5.1998e-09 | 4.2784e-09 | 2.2281e-10 | 5.6909e-10 | 2.3559e-10 | 1.2758e-11 | 373539.062
463562.688 | 3.5479e-09 | 4.1693e-09 | 1.1675e-10 | 5.2728e-09 | 4.3221e-09 | 2.2293e-10 | 5.732e-10 | 2.3717e-10 | 1.2899e-11 | 373551.219
463574.875 | 3.6044e-09 | 4.172e-09 | 1.1609e-10 | 5.2927e-09 | 4.2909e-09 | 2.2291e-10 | 5.7006e-10 | 2.3751e-10 | 1.2999e-11 | 373563.406
463587.031 | 3.537e-09 | 4.1491e-09 | 1.1585e-10 | 5.3325e-09 | 4.2672e-09 | 2.2558e-10 | 5.6897e-10 | 2.3752e-10 | 1.3052e-11 | 373575.562
463599.188 | 3.548e-09 | 4.1427e-09 | 1.1616e-10 | 5.2876e-09 | 4.2776e-09 | 2.2383e-10 | 5.7063e-10 | 2.3608e-10 | 1.2931e-11 | 373587.719
463611.375 | 3.5846e-09 | 4.177e-09 | 1.15e-10 | 5.2752e-09 | 4.2963e-09 | 2.2545e-10 | 5.698e-10 | 2.3868e-10 | 1.2903e-11 | 373599.906
463623.531 | 3.5614e-09 | 4.1703e-09 | 1.1597e-10 | 5.2452e-09 | 4.3167e-09 | 2.2363e-10 | 5.7314e-10 | 2.3953e-10 | 1.2807e-11 | 373612.062
463635.688 | 3.528e-09 | 4.1708e-09 | 1.1528e-10 | 5.2367e-09 | 4.2768e-09 | 2.2504e-10 | 5.7268e-10 | 2.3682e-10 | 1.2815e-11 | 373624.219
463647.875 | 3.5322e-09 | 4.1657e-09 | 1.1564e-10 | 5.2971e-09 | 4.3433e-09 | 2.2309e-10 | 5.7011e-10 | 2.3572e-10 | 1.2888e-11 | 373636.406
463660.031 | 3.5564e-09 | 4.1298e-09 | 1.1622e-10 | 5.321e-09 | 4.2465e-09 | 2.2233e-10 | 5.6742e-10 | 2.3795e-10 | 1.2847e-11 | 373648.562
463672.188 | 3.5487e-09 | 4.1392e-09 | 1.154e-10 | 5.2824e-09 | 4.2703e-09 | 2.2317e-10 | 5.7098e-10 | 2.377e-10 | 1.2849e-11 | 373660.719
463684.375 | 3.5757e-09 | 4.145e-09 | 1.1494e-10 | 5.24e-09 | 4.321e-09 | 2.2266e-10 | 5.6783e-10 | 2.3504e-10 | 1.2832e-11 | 373672.906
463696.531 | 3.5572e-09 | 4.1898e-09 | 1.1625e-10 | 5.2313e-09 | 4.307e-09 | 2.2489e-10 | 5.6769e-10 | 2.3756e-10 | 1.2886e-11 | 373685.062
463708.719 | 3.5559e-09 | 4.171e-09 | 1.1595e-10 | 5.2979e-09 | 4.2782e-09 | 2.2419e-10 | 5.7348e-10 | 2.3461e-10 | 1.2676e-11 | 373697.25
463720.875 | 3.5259e-09 | 4.1664e-09 | 1.1546e-10 | 5.296e-09 | 4.302e-09 | 2.2437e-10 | 5.6209e-10 | 2.3431e-10 | 1.284e-11 | 373709.406
463733.031 | 3.5592e-09 | 4.1393e-09 | 1.1667e-10 | 5.2981e-09 | 4.2835e-09 | 2.2536e-10 | 5.6708e-10 | 2.3588e-10 | 1.2881e-11 | 373721.562
463745.219 | 3.5625e-09 | 4.1764e-09 | 1.1614e-10 | 5.2027e-09 | 4.2781e-09 | 2.2411e-10 | 5.688e-10 | 2.3746e-10 | 1.2763e-11 | 373733.75
463757.375 | 3.5993e-09 | 4.162e-09 | 1.1539e-10 | 5.2293e-09 | 4.3219e-09 | 2.2444e-10 | 5.6335e-10 | 2.3569e-10 | 1.2858e-11 | 373745.906
463769.531 | 3.5513e-09 | 4.1199e-09 | 1.1569e-10 | 5.2904e-09 | 4.2691e-09 | 2.2525e-10 | 5.7401e-10 | 2.3578e-10 | 1.2856e-11 | 373758.062
463781.719 | 3.5537e-09 | 4.1403e-09 | 1.1587e-10 | 5.2734e-09 | 4.283e-09 | 2.2303e-10 | 5.6607e-10 | 2.3364e-10 | 1.2836e-11 | 373770.25
463793.875 | 3.5713e-09 | 4.1401e-09 | 1.1539e-10 | 5.253e-09 | 4.2997e-09 | 2.221e-10 | 5.7136e-10 | 2.3491e-10 | 1.2777e-11 | 373782.406
463806.031 | 3.57e-09 | 4.151e-09 | 1.1511e-10 | 5.248e-09 | 4.254e-09 | 2.2243e-10 | 5.7454e-10 | 2.3315e-10 | 1.2781e-11 | 373794.562
463818.219 | 3.5454e-09 | 4.1432e-09 | 1.1418e-10 | 5.2301e-09 | 4.2621e-09 | 2.2386e-10 | 5.6994e-10 | 2.3304e-10 | 1.2779e-11 | 373806.75
463830.375 | 3.5504e-09 | 4.1201e-09 | 1.1687e-10 | 5.2786e-09 | 4.2993e-09 | 2.231e-10 | 5.6319e-10 | 2.3418e-10 | 1.2925e-11 | 373818.906
463842.531 | 3.5042e-09 | 4.125e-09 | 1.1505e-10 | 5.3107e-09 | 4.2751e-09 | 2.2299e-10 | 5.6818e-10 | 2.3441e-10 | 1.279e-11 | 373831.062
463854.719 | 3.5474e-09 | 4.1298e-09 | 1.1528e-10 | 5.2187e-09 | 4.2611e-09 | 2.2454e-10 | 5.6914e-10 | 2.345e-10 | 1.2702e-11 | 373843.25
463866.875 | 3.5726e-09 | 4.1472e-09 | 1.1659e-10 | 5.2359e-09 | 4.3329e-09 | 2.2414e-10 | 5.6602e-10 | 2.3291e-10 | 1.2973e-11 | 373855.406
463879.031 | 3.5235e-09 | 4.1349e-09 | 1.1529e-10 | 5.3117e-09 | 4.2684e-09 | 2.2269e-10 | 5.6156e-10 | 2.3493e-10 | 1.2773e-11 | 373867.562
463891.219 | 3.5345e-09 | 4.1247e-09 | 1.1372e-10 | 5.2828e-09 | 4.2567e-09 | 2.2141e-10 | 5.652e-10 | 2.3459e-10 | 1.2711e-11 | 373879.75
463903.375 | 3.4981e-09 | 4.1487e-09 | 1.1516e-10 | 5.2255e-09 | 4.2713e-09 | 2.2168e-10 | 5.6626e-10 | 2.3497e-10 | 1.2721e-11 | 373891.906
463915.531 | 3.5404e-09 | 4.1414e-09 | 1.1399e-10 | 5.2708e-09 | 4.3022e-09 | 2.2279e-10 | 5.7073e-10 | 2.3669e-10 | 1.2876e-11 | 373904.062
463927.719 | 3.5224e-09 | 4.1465e-09 | 1.1709e-10 | 5.2787e-09 | 4.2177e-09 | 2.2412e-10 | 5.7074e-10 | 2.3622e-10 | 1.3079e-11 | 373916.25
463939.875 | 3.5826e-09 | 4.1332e-09 | 1.1597e-10 | 5.2727e-09 | 4.3221e-09 | 2.2427e-10 | 5.7405e-10 | 2.3636e-10 | 1.2726e-11 | 373928.406
463952.031 | 3.5056e-09 | 4.1667e-09 | 1.156e-10 | 5.3005e-09 | 4.2902e-09 | 2.2237e-10 | 5.7358e-10 | 2.3296e-10 | 1.2806e-11 | 373940.562
463964.219 | 3.518e-09 | 4.1488e-09 | 1.1438e-10 | 5.2562e-09 | 4.3161e-09 | 2.2343e-10 | 5.7168e-10 | 2.3764e-10 | 1.2804e-11 | 373952.75
463976.375 | 3.5426e-09 | 4.1319e-09 | 1.1565e-10 | 5.2832e-09 | 4.2809e-09 | 2.2401e-10 | 5.7341e-10 | 2.3491e-10 | 1.2763e-11 | 373964.906
463988.531 | 3.5071e-09 | 4.1482e-09 | 1.1435e-10 | 5.3334e-09 | 4.2897e-09 | 2.237e-10 | 5.7064e-10 | 2.3515e-10 | 1.2975e-11 | 373977.062
464000.719 | 3.559e-09 | 4.1007e-09 | 1.1577e-10 | 5.2727e-09 | 4.3465e-09 | 2.2322e-10 | 5.7307e-10 | 2.3499e-10 | 1.2928e-11 | 373989.25
464012.875 | 3.5387e-09 | 4.1095e-09 | 1.1343e-10 | 5.2947e-09 | 4.2966e-09 | 2.2463e-10 | 5.7361e-10 | 2.3629e-10 | 1.2811e-11 | 374001.406
464025.031 | 3.5515e-09 | 4.1508e-09 | 1.1612e-10 | 5.3123e-09 | 4.2652e-09 | 2.2433e-10 | 5.726e-10 | 2.3737e-10 | 1.2753e-11 | 374013.562
464037.219 | 3.5473e-09 | 4.1414e-09 | 1.1689e-10 | 5.3134e-09 | 4.3075e-09 | 2.243e-10 | 5.7426e-10 | 2.3963e-10 | 1.2807e-11 | 374025.75
464049.375 | 3.5627e-09 | 4.1597e-09 | 1.1699e-10 | 5.2377e-09 | 4.2834e-09 | 2.2249e-10 | 5.6436e-10 | 2.3768e-10 | 1.2793e-11 | 374037.906
464061.563 | 3.5722e-09 | 4.1517e-09 | 1.1597e-10 | 5.2386e-09 | 4.3319e-09 | 2.2513e-10 | 5.6493e-10 | 2.3603e-10 | 1.287e-11 | 374050.094
464073.719 | 3.5252e-09 | 4.1795e-09 | 1.1664e-10 | 5.3607e-09 | 4.3141e-09 | 2.2703e-10 | 5.8111e-10 | 2.3861e-10 | 1.2969e-11 | 374062.25
464085.875 | 3.5566e-09 | 4.1088e-09 | 1.1631e-10 | 5.2988e-09 | 4.3085e-09 | 2.2716e-10 | 5.7505e-10 | 2.3732e-10 | 1.2993e-11 | 374074.406
464098.063 | 3.5476e-09 | 4.1491e-09 | 1.1698e-10 | 5.3315e-09 | 4.2911e-09 | 2.2315e-10 | 5.7034e-10 | 2.359e-10 | 1.292e-11 | 374086.594
464110.219 | 3.5608e-09 | 4.12e-09 | 1.1589e-10 | 5.2458e-09 | 4.3029e-09 | 2.2381e-10 | 5.7406e-10 | 2.3462e-10 | 1.2844e-11 | 374098.75
464122.375 | 3.5534e-09 | 4.1282e-09 | 1.1611e-10 | 5.2822e-09 | 4.3214e-09 | 2.2517e-10 | 5.7507e-10 | 2.3684e-10 | 1.2741e-11 | 374110.906
464134.563 | 3.5789e-09 | 4.1748e-09 | 1.152e-10 | 5.2061e-09 | 4.3216e-09 | 2.2496e-10 | 5.7009e-10 | 2.3749e-10 | 1.3035e-11 | 374123.094
464146.719 | 3.6166e-09 | 4.1917e-09 | 1.1602e-10 | 5.2581e-09 | 4.2909e-09 | 2.2172e-10 | 5.7055e-10 | 2.358e-10 | 1.2986e-11 | 374135.25
464158.875 | 3.5361e-09 | 4.1015e-09 | 1.1424e-10 | 5.2488e-09 | 4.2726e-09 | 2.254e-10 | 5.7607e-10 | 2.3382e-10 | 1.2995e-11 | 374147.406
464171.063 | 3.5332e-09 | 4.1708e-09 | 1.1496e-10 | 5.2351e-09 | 4.2799e-09 | 2.233e-10 | 5.6532e-10 | 2.352e-10 | 1.2651e-11 | 374159.594
464183.219 | 3.5208e-09 | 4.1193e-09 | 1.1501e-10 | 5.2603e-09 | 4.2183e-09 | 2.2235e-10 | 5.6813e-10 | 2.346e-10 | 1.2879e-11 | 374171.75
464195.375 | 3.5463e-09 | 4.1304e-09 | 1.1493e-10 | 5.2482e-09 | 4.2596e-09 | 2.2291e-10 | 5.6484e-10 | 2.3449e-10 | 1.273e-11 | 374183.906
464207.563 | 3.5384e-09 | 4.1324e-09 | 1.1578e-10 | 5.1866e-09 | 4.2296e-09 | 2.2315e-10 | 5.6346e-10 | 2.3346e-10 | 1.2875e-11 | 374196.094
464219.719 | 3.5121e-09 | 4.0846e-09 | 1.1424e-10 | 5.2086e-09 | 4.2442e-09 | 2.2328e-10 | 5.6361e-10 | 2.3766e-10 | 1.2988e-11 | 374208.25
464231.875 | 3.4997e-09 | 4.1306e-09 | 1.1449e-10 | 5.2756e-09 | 4.2639e-09 | 2.2353e-10 | 5.6633e-10 | 2.3343e-10 | 1.2832e-11 | 374220.406
464244.063 | 3.5556e-09 | 4.102e-09 | 1.147e-10 | 5.2616e-09 | 4.2685e-09 | 2.2084e-10 | 5.6106e-10 | 2.3418e-10 | 1.2675e-11 | 374232.594
464256.219 | 3.5303e-09 | 4.134e-09 | 1.1434e-10 | 5.1901e-09 | 4.2676e-09 | 2.1961e-10 | 5.6092e-10 | 2.3263e-10 | 1.2665e-11 | 374244.75
464268.375 | 3.5039e-09 | 4.1331e-09 | 1.1311e-10 | 5.2239e-09 | 4.2368e-09 | 2.2402e-10 | 5.696e-10 | 2.3787e-10 | 1.2801e-11 | 374256.906
464280.563 | 3.4983e-09 | 4.1276e-09 | 1.1394e-10 | 5.2668e-09 | 4.2826e-09 | 2.23e-10 | 5.709e-10 | 2.3287e-10 | 1.2846e-11 | 374269.094
464292.719 | 3.543e-09 | 4.1027e-09 | 1.1484e-10 | 5.2234e-09 | 4.282e-09 | 2.23e-10 | 5.6645e-10 | 2.3375e-10 | 1.2606e-11 | 374281.25
464304.875 | 3.5096e-09 | 4.1039e-09 | 1.1238e-10 | 5.2673e-09 | 4.2891e-09 | 2.2061e-10 | 5.6779e-10 | 2.3454e-10 | 1.2811e-11 | 374293.406
464317.063 | 3.5217e-09 | 4.1376e-09 | 1.156e-10 | 5.2111e-09 | 4.2617e-09 | 2.2168e-10 | 5.6589e-10 | 2.3532e-10 | 1.2775e-11 | 374305.594
464329.219 | 3.5291e-09 | 4.1923e-09 | 1.1501e-10 | 5.2655e-09 | 4.2955e-09 | 2.2408e-10 | 5.6674e-10 | 2.3406e-10 | 1.2842e-11 | 374317.75
464341.375 | 3.5208e-09 | 4.1072e-09 | 1.1499e-10 | 5.2514e-09 | 4.24e-09 | 2.2314e-10 | 5.6704e-10 | 2.3422e-10 | 1.2638e-11 | 374329.906
464353.563 | 3.5307e-09 | 4.1042e-09 | 1.1463e-10 | 5.2198e-09 | 4.2576e-09 | 2.2113e-10 | 5.7154e-10 | 2.351e-10 | 1.2749e-11 | 374342.094
464365.719 | 3.532e-09 | 4.085e-09 | 1.158e-10 | 5.2531e-09 | 4.3103e-09 | 2.2058e-10 | 5.6392e-10 | 2.3489e-10 | 1.2709e-11 | 374354.25
464377.875 | 3.5226e-09 | 4.1318e-09 | 1.1536e-10 | 5.1936e-09 | 4.2409e-09 | 2.2183e-10 | 5.6221e-10 | 2.335e-10 | 1.2771e-11 | 374366.406
464390.063 | 3.5313e-09 | 4.106e-09 | 1.152e-10 | 5.2096e-09 | 4.2763e-09 | 2.2126e-10 | 5.6768e-10 | 2.3645e-10 | 1.2588e-11 | 374378.594
464402.219 | 3.5914e-09 | 4.1234e-09 | 1.1417e-10 | 5.2364e-09 | 4.2019e-09 | 2.2216e-10 | 5.6773e-10 | 2.364e-10 | 1.2947e-11 | 374390.75
464414.375 | 3.5188e-09 | 4.1121e-09 | 1.149e-10 | 5.2521e-09 | 4.2357e-09 | 2.2208e-10 | 5.5758e-10 | 2.3635e-10 | 1.2819e-11 | 374402.906
464426.563 | 3.5301e-09 | 4.1647e-09 | 1.1396e-10 | 5.2363e-09 | 4.2436e-09 | 2.2069e-10 | 5.6422e-10 | 2.3464e-10 | 1.2787e-11 | 374415.094
464438.719 | 3.4987e-09 | 4.114e-09 | 1.135e-10 | 5.2329e-09 | 4.2602e-09 | 2.2143e-10 | 5.7077e-10 | 2.2988e-10 | 1.28e-11 | 374427.25
464450.906 | 3.5843e-09 | 4.1639e-09 | 1.1392e-10 | 5.2533e-09 | 4.2774e-09 | 2.194e-10 | 5.6341e-10 | 2.3504e-10 | 1.2812e-11 | 374439.437
464463.063 | 3.5373e-09 | 4.1005e-09 | 1.1507e-10 | 5.2075e-09 | 4.2785e-09 | 2.1878e-10 | 5.6751e-10 | 2.3473e-10 | 1.2761e-11 | 374451.594
464475.219 | 3.5507e-09 | 4.1755e-09 | 1.1464e-10 | 5.2022e-09 | 4.2445e-09 | 2.2179e-10 | 5.6691e-10 | 2.342e-10 | 1.276e-11 | 374463.75
464487.406 | 3.5309e-09 | 4.1426e-09 | 1.1454e-10 | 5.2069e-09 | 4.2174e-09 | 2.2253e-10 | 5.6007e-10 | 2.3276e-10 | 1.2689e-11 | 374475.937
464499.563 | 3.5124e-09 | 4.1033e-09 | 1.1394e-10 | 5.2095e-09 | 4.2729e-09 | 2.205e-10 | 5.6575e-10 | 2.3204e-10 | 1.2711e-11 | 374488.094
464511.719 | 3.4962e-09 | 4.1139e-09 | 1.1389e-10 | 5.1759e-09 | 4.2605e-09 | 2.2078e-10 | 5.6096e-10 | 2.3345e-10 | 1.2661e-11 | 374500.25
464523.906 | 3.539e-09 | 4.1531e-09 | 1.1438e-10 | 5.2554e-09 | 4.2462e-09 | 2.2018e-10 | 5.6124e-10 | 2.3581e-10 | 1.2797e-11 | 374512.437
464536.063 | 3.5454e-09 | 4.1109e-09 | 1.157e-10 | 5.1924e-09 | 4.2725e-09 | 2.1995e-10 | 5.6118e-10 | 2.3335e-10 | 1.2883e-11 | 374524.594
464548.219 | 3.5862e-09 | 4.1353e-09 | 1.1346e-10 | 5.1422e-09 | 4.2491e-09 | 2.2136e-10 | 5.614e-10 | 2.3364e-10 | 1.2724e-11 | 374536.75
464560.406 | 3.5105e-09 | 4.1068e-09 | 1.1559e-10 | 5.2173e-09 | 4.2767e-09 | 2.2155e-10 | 5.6313e-10 | 2.35e-10 | 1.2793e-11 | 374548.937
464572.563 | 3.524e-09 | 4.0989e-09 | 1.1479e-10 | 5.1728e-09 | 4.2613e-09 | 2.2175e-10 | 5.6507e-10 | 2.3299e-10 | 1.2714e-11 | 374561.094
464584.719 | 3.5228e-09 | 4.1173e-09 | 1.1568e-10 | 5.2277e-09 | 4.303e-09 | 2.2243e-10 | 5.6676e-10 | 2.3489e-10 | 1.2879e-11 | 374573.25
464596.906 | 3.5359e-09 | 4.1241e-09 | 1.1595e-10 | 5.2078e-09 | 4.2811e-09 | 2.1979e-10 | 5.6713e-10 | 2.3307e-10 | 1.2746e-11 | 374585.437
464609.063 | 3.5148e-09 | 4.1034e-09 | 1.1606e-10 | 5.2611e-09 | 4.2311e-09 | 2.217e-10 | 5.6852e-10 | 2.3336e-10 | 1.2646e-11 | 374597.594
464621.219 | 3.5124e-09 | 4.142e-09 | 1.1494e-10 | 5.2373e-09 | 4.2269e-09 | 2.2147e-10 | 5.6452e-10 | 2.3572e-10 | 1.2659e-11 | 374609.75
464633.406 | 3.5389e-09 | 4.0411e-09 | 1.1445e-10 | 5.2393e-09 | 4.2465e-09 | 2.198e-10 | 5.6775e-10 | 2.332e-10 | 1.2717e-11 | 374621.937
464645.563 | 3.5169e-09 | 4.1257e-09 | 1.1519e-10 | 5.2418e-09 | 4.2348e-09 | 2.2244e-10 | 5.6569e-10 | 2.3218e-10 | 1.2934e-11 | 374634.094
464657.719 | 3.5152e-09 | 4.1314e-09 | 1.1489e-10 | 5.1342e-09 | 4.2384e-09 | 2.2297e-10 | 5.726e-10 | 2.3384e-10 | 1.2649e-11 | 374646.25
464669.906 | 3.5421e-09 | 4.0998e-09 | 1.1478e-10 | 5.2325e-09 | 4.2269e-09 | 2.2077e-10 | 5.7022e-10 | 2.3456e-10 | 1.2892e-11 | 374658.437
464682.063 | 3.4738e-09 | 4.0828e-09 | 1.1494e-10 | 5.2856e-09 | 4.2631e-09 | 2.2075e-10 | 5.682e-10 | 2.3452e-10 | 1.2647e-11 | 374670.594
464694.219 | 3.5171e-09 | 4.0651e-09 | 1.1505e-10 | 5.1922e-09 | 4.2508e-09 | 2.2217e-10 | 5.5982e-10 | 2.355e-10 | 1.2683e-11 | 374682.75
464706.406 | 3.5157e-09 | 4.0961e-09 | 1.1567e-10 | 5.235e-09 | 4.2508e-09 | 2.2056e-10 | 5.6165e-10 | 2.3518e-10 | 1.2787e-11 | 374694.937
464718.563 | 3.5308e-09 | 4.1317e-09 | 1.148e-10 | 5.2802e-09 | 4.2687e-09 | 2.2033e-10 | 5.5885e-10 | 2.3404e-10 | 1.2655e-11 | 374707.094
464730.719 | 3.5433e-09 | 4.165e-09 | 1.1384e-10 | 5.2543e-09 | 4.2183e-09 | 2.205e-10 | 5.6463e-10 | 2.3519e-10 | 1.2727e-11 | 374719.25
464742.906 | 3.5687e-09 | 4.109e-09 | 1.1445e-10 | 5.2163e-09 | 4.2063e-09 | 2.2099e-10 | 5.6671e-10 | 2.3185e-10 | 1.2657e-11 | 374731.437
464755.063 | 3.4966e-09 | 4.1077e-09 | 1.1527e-10 | 5.2193e-09 | 4.2233e-09 | 2.2122e-10 | 5.6535e-10 | 2.3069e-10 | 1.27e-11 | 374743.594
464767.219 | 3.5244e-09 | 4.092e-09 | 1.1403e-10 | 5.2385e-09 | 4.2887e-09 | 2.219e-10 | 5.6537e-10 | 2.3224e-10 | 1.2708e-11 | 374755.75
464779.406 | 3.4967e-09 | 4.0867e-09 | 1.1585e-10 | 5.1882e-09 | 4.2431e-09 | 2.2247e-10 | 5.5885e-10 | 2.3419e-10 | 1.2704e-11 | 374767.937
464791.563 | 3.557e-09 | 4.0785e-09 | 1.1536e-10 | 5.1879e-09 | 4.2547e-09 | 2.1937e-10 | 5.601e-10 | 2.3537e-10 | 1.2753e-11 | 374780.094
464803.719 | 3.4811e-09 | 4.1303e-09 | 1.1257e-10 | 5.192e-09 | 4.2831e-09 | 2.2134e-10 | 5.7167e-10 | 2.3389e-10 | 1.264e-11 | 374792.25
464815.906 | 3.5169e-09 | 4.1083e-09 | 1.1437e-10 | 5.189e-09 | 4.2368e-09 | 2.2111e-10 | 5.6392e-10 | 2.334e-10 | 1.2717e-11 | 374804.437
464828.063 | 3.5416e-09 | 4.0986e-09 | 1.1469e-10 | 5.2202e-09 | 4.2503e-09 | 2.2135e-10 | 5.6927e-10 | 2.3308e-10 | 1.276e-11 | 374816.594
464840.25 | 3.5492e-09 | 4.133e-09 | 1.144e-10 | 5.2217e-09 | 4.2454e-09 | 2.2068e-10 | 5.636e-10 | 2.3406e-10 | 1.2711e-11 | 374828.781
464852.406 | 3.4958e-09 | 4.0852e-09 | 1.1394e-10 | 5.2062e-09 | 4.2763e-09 | 2.222e-10 | 5.6316e-10 | 2.3252e-10 | 1.2932e-11 | 374840.937
464864.563 | 3.4771e-09 | 4.1037e-09 | 1.1514e-10 | 5.184e-09 | 4.242e-09 | 2.2199e-10 | 5.6804e-10 | 2.3242e-10 | 1.2689e-11 | 374853.094
464876.75 | 3.5422e-09 | 4.1021e-09 | 1.1367e-10 | 5.229e-09 | 4.2997e-09 | 2.2147e-10 | 5.6199e-10 | 2.3214e-10 | 1.2875e-11 | 374865.281
464888.906 | 3.51e-09 | 4.0997e-09 | 1.1406e-10 | 5.2052e-09 | 4.2156e-09 | 2.2017e-10 | 5.6154e-10 | 2.3285e-10 | 1.2708e-11 | 374877.437
464901.063 | 3.4798e-09 | 4.0844e-09 | 1.1412e-10 | 5.2068e-09 | 4.2454e-09 | 2.2204e-10 | 5.659e-10 | 2.3304e-10 | 1.2719e-11 | 374889.594
464913.25 | 3.5048e-09 | 4.1239e-09 | 1.1406e-10 | 5.1639e-09 | 4.2418e-09 | 2.209e-10 | 5.6354e-10 | 2.3406e-10 | 1.259e-11 | 374901.781
464925.406 | 3.5402e-09 | 4.1227e-09 | 1.1613e-10 | 5.2016e-09 | 4.2783e-09 | 2.2296e-10 | 5.6898e-10 | 2.3555e-10 | 1.2638e-11 | 374913.937
464937.563 | 3.5187e-09 | 4.1412e-09 | 1.1449e-10 | 5.228e-09 | 4.245e-09 | 2.2266e-10 | 5.6651e-10 | 2.3371e-10 | 1.2611e-11 | 374926.094
464949.75 | 3.5079e-09 | 4.107e-09 | 1.1499e-10 | 5.2107e-09 | 4.2526e-09 | 2.2199e-10 | 5.6194e-10 | 2.3225e-10 | 1.2628e-11 | 374938.281
464961.906 | 3.5282e-09 | 4.1206e-09 | 1.1533e-10 | 5.2387e-09 | 4.2524e-09 | 2.2295e-10 | 5.6578e-10 | 2.3495e-10 | 1.281e-11 | 374950.437
464974.063 | 3.5341e-09 | 4.1146e-09 | 1.147e-10 | 5.1988e-09 | 4.2522e-09 | 2.2075e-10 | 5.552e-10 | 2.3138e-10 | 1.2692e-11 | 374962.594
464986.25 | 3.4892e-09 | 4.0821e-09 | 1.1486e-10 | 5.184e-09 | 4.2842e-09 | 2.2213e-10 | 5.5886e-10 | 2.342e-10 | 1.2697e-11 | 374974.781
464998.406 | 3.5335e-09 | 4.1203e-09 | 1.1516e-10 | 5.2546e-09 | 4.2852e-09 | 2.2365e-10 | 5.6231e-10 | 2.302e-10 | 1.2686e-11 | 374986.937
465010.563 | 3.5152e-09 | 4.1076e-09 | 1.1324e-10 | 5.267e-09 | 4.2267e-09 | 2.2e-10 | 5.6102e-10 | 2.3354e-10 | 1.2724e-11 | 374999.094
465022.75 | 3.5442e-09 | 4.0973e-09 | 1.1422e-10 | 5.19e-09 | 4.2442e-09 | 2.2341e-10 | 5.5902e-10 | 2.3344e-10 | 1.262e-11 | 375011.281
465034.906 | 3.5483e-09 | 4.0603e-09 | 1.1313e-10 | 5.1722e-09 | 4.2793e-09 | 2.1961e-10 | 5.61e-10 | 2.3237e-10 | 1.2825e-11 | 375023.437
465047.063 | 3.5279e-09 | 4.0744e-09 | 1.1435e-10 | 5.2592e-09 | 4.2691e-09 | 2.1961e-10 | 5.6178e-10 | 2.3217e-10 | 1.2751e-11 | 375035.594
465059.25 | 3.557e-09 | 4.1129e-09 | 1.1407e-10 | 5.2195e-09 | 4.2249e-09 | 2.2246e-10 | 5.6117e-10 | 2.3124e-10 | 1.2881e-11 | 375047.781
465071.406 | 3.4852e-09 | 4.1371e-09 | 1.1496e-10 | 5.208e-09 | 4.2937e-09 | 2.218e-10 | 5.5982e-10 | 2.3393e-10 | 1.2731e-11 | 375059.937
465083.563 | 3.5232e-09 | 4.1326e-09 | 1.139e-10 | 5.2141e-09 | 4.2523e-09 | 2.2255e-10 | 5.6172e-10 | 2.3374e-10 | 1.2663e-11 | 375072.094
465095.75 | 3.5414e-09 | 4.158e-09 | 1.1457e-10 | 5.2577e-09 | 4.2939e-09 | 2.2231e-10 | 5.6378e-10 | 2.334e-10 | 1.2746e-11 | 375084.281
465107.906 | 3.5649e-09 | 4.1271e-09 | 1.1388e-10 | 5.1971e-09 | 4.254e-09 | 2.2054e-10 | 5.5792e-10 | 2.3179e-10 | 1.2726e-11 | 375096.437
465120.063 | 3.4982e-09 | 4.0886e-09 | 1.1414e-10 | 5.1989e-09 | 4.3006e-09 | 2.221e-10 | 5.584e-10 | 2.3244e-10 | 1.271e-11 | 375108.594
465132.25 | 3.5526e-09 | 4.1042e-09 | 1.1413e-10 | 5.2033e-09 | 4.2567e-09 | 2.2201e-10 | 5.6736e-10 | 2.3099e-10 | 1.2697e-11 | 375120.781
465144.406 | 3.5207e-09 | 4.1171e-09 | 1.1394e-10 | 5.1705e-09 | 4.3187e-09 | 2.2305e-10 | 5.6535e-10 | 2.3454e-10 | 1.2762e-11 | 375132.937
465156.563 | 3.5109e-09 | 4.1076e-09 | 1.1483e-10 | 5.181e-09 | 4.2674e-09 | 2.2337e-10 | 5.6473e-10 | 2.34e-10 | 1.2612e-11 | 375145.094
465168.75 | 3.4955e-09 | 4.1213e-09 | 1.1381e-10 | 5.2054e-09 | 4.2761e-09 | 2.2024e-10 | 5.5868e-10 | 2.344e-10 | 1.2585e-11 | 375157.281
465180.906 | 3.5296e-09 | 4.0973e-09 | 1.1429e-10 | 5.2289e-09 | 4.2895e-09 | 2.2111e-10 | 5.6465e-10 | 2.3369e-10 | 1.2819e-11 | 375169.437
465193.063 | 3.5124e-09 | 4.0979e-09 | 1.1492e-10 | 5.1982e-09 | 4.289e-09 | 2.1875e-10 | 5.6573e-10 | 2.3079e-10 | 1.2588e-11 | 375181.594
465205.25 | 3.4626e-09 | 4.1125e-09 | 1.1506e-10 | 5.2272e-09 | 4.2659e-09 | 2.2158e-10 | 5.6944e-10 | 2.3286e-10 | 1.2758e-11 | 375193.781
465217.406 | 3.5055e-09 | 4.1325e-09 | 1.1481e-10 | 5.177e-09 | 4.2816e-09 | 2.2121e-10 | 5.658e-10 | 2.3455e-10 | 1.2754e-11 | 375205.937
465229.594 | 3.5007e-09 | 4.1177e-09 | 1.1497e-10 | 5.2565e-09 | 4.2445e-09 | 2.1942e-10 | 5.5816e-10 | 2.3338e-10 | 1.2741e-11 | 375218.125
465241.75 | 3.5256e-09 | 4.1085e-09 | 1.1472e-10 | 5.2695e-09 | 4.2187e-09 | 2.2105e-10 | 5.6181e-10 | 2.3339e-10 | 1.2694e-11 | 375230.281
465253.906 | 3.5244e-09 | 4.0781e-09 | 1.1428e-10 | 5.1651e-09 | 4.2445e-09 | 2.2259e-10 | 5.5894e-10 | 2.348e-10 | 1.2856e-11 | 375242.437
465266.094 | 3.5418e-09 | 4.1057e-09 | 1.1427e-10 | 5.1386e-09 | 4.2824e-09 | 2.1967e-10 | 5.6101e-10 | 2.3065e-10 | 1.2799e-11 | 375254.625
465278.25 | 3.5042e-09 | 4.0931e-09 | 1.1496e-10 | 5.1521e-09 | 4.272e-09 | 2.1864e-10 | 5.6628e-10 | 2.3167e-10 | 1.2713e-11 | 375266.781
465290.406 | 3.5166e-09 | 4.1231e-09 | 1.1402e-10 | 5.2417e-09 | 4.2603e-09 | 2.2159e-10 | 5.6754e-10 | 2.3289e-10 | 1.2818e-11 | 375278.937
465302.594 | 3.5465e-09 | 4.0795e-09 | 1.1422e-10 | 5.1447e-09 | 4.2421e-09 | 2.1968e-10 | 5.6319e-10 | 2.3272e-10 | 1.2791e-11 | 375291.125
465314.75 | 3.5444e-09 | 4.1082e-09 | 1.1407e-10 | 5.2105e-09 | 4.2871e-09 | 2.2147e-10 | 5.6719e-10 | 2.3339e-10 | 1.281e-11 | 375303.281
465326.906 | 3.533e-09 | 4.1117e-09 | 1.144e-10 | 5.2043e-09 | 4.2745e-09 | 2.2291e-10 | 5.6579e-10 | 2.3371e-10 | 1.2747e-11 | 375315.437
465339.094 | 3.5177e-09 | 4.1255e-09 | 1.1461e-10 | 5.2161e-09 | 4.2393e-09 | 2.2112e-10 | 5.6686e-10 | 2.3312e-10 | 1.2607e-11 | 375327.625
465351.25 | 3.5008e-09 | 4.1331e-09 | 1.1514e-10 | 5.2141e-09 | 4.2757e-09 | 2.2218e-10 | 5.6672e-10 | 2.3609e-10 | 1.2801e-11 | 375339.781
465363.406 | 3.5487e-09 | 4.1635e-09 | 1.1431e-10 | 5.2164e-09 | 4.3331e-09 | 2.2087e-10 | 5.5502e-10 | 2.3431e-10 | 1.2883e-11 | 375351.937
465375.594 | 3.5275e-09 | 4.0882e-09 | 1.1436e-10 | 5.1804e-09 | 4.3036e-09 | 2.238e-10 | 5.6415e-10 | 2.361e-10 | 1.2659e-11 | 375364.125
465387.75 | 3.5171e-09 | 4.1257e-09 | 1.1506e-10 | 5.2144e-09 | 4.2972e-09 | 2.2163e-10 | 5.7332e-10 | 2.35e-10 | 1.2716e-11 | 375376.281
465399.906 | 3.5451e-09 | 4.1476e-09 | 1.1422e-10 | 5.1792e-09 | 4.3009e-09 | 2.2277e-10 | 5.6913e-10 | 2.3432e-10 | 1.266e-11 | 375388.437
465412.094 | 3.5401e-09 | 4.1065e-09 | 1.1476e-10 | 5.2682e-09 | 4.2739e-09 | 2.2265e-10 | 5.6905e-10 | 2.3364e-10 | 1.2808e-11 | 375400.625
465424.25 | 3.5213e-09 | 4.1449e-09 | 1.1446e-10 | 5.2144e-09 | 4.336e-09 | 2.2214e-10 | 5.6571e-10 | 2.3469e-10 | 1.2839e-11 | 375412.781
465436.406 | 3.538e-09 | 4.1216e-09 | 1.1443e-10 | 5.231e-09 | 4.2612e-09 | 2.2404e-10 | 5.7123e-10 | 2.3318e-10 | 1.2865e-11 | 375424.937
465448.594 | 3.5459e-09 | 4.0869e-09 | 1.1548e-10 | 5.1809e-09 | 4.2626e-09 | 2.2264e-10 | 5.6747e-10 | 2.3396e-10 | 1.2881e-11 | 375437.125
465460.75 | 3.515e-09 | 4.1285e-09 | 1.1468e-10 | 5.2278e-09 | 4.2953e-09 | 2.2116e-10 | 5.719e-10 | 2.3192e-10 | 1.2644e-11 | 375449.281
465472.906 | 3.5056e-09 | 4.1485e-09 | 1.146e-10 | 5.2128e-09 | 4.2953e-09 | 2.2207e-10 | 5.6394e-10 | 2.3382e-10 | 1.2758e-11 | 375461.437
465485.094 | 3.5407e-09 | 4.1338e-09 | 1.1501e-10 | 5.184e-09 | 4.2976e-09 | 2.2172e-10 | 5.6514e-10 | 2.3572e-10 | 1.2658e-11 | 375473.625
465497.25 | 3.5052e-09 | 4.1135e-09 | 1.1559e-10 | 5.1488e-09 | 4.2748e-09 | 2.2221e-10 | 5.6948e-10 | 2.3391e-10 | 1.2529e-11 | 375485.781
465509.406 | 3.524e-09 | 4.1365e-09 | 1.1528e-10 | 5.22e-09 | 4.283e-09 | 2.2163e-10 | 5.7045e-10 | 2.3415e-10 | 1.2688e-11 | 375497.937
465521.594 | 3.5451e-09 | 4.0955e-09 | 1.1487e-10 | 5.2212e-09 | 4.3076e-09 | 2.2067e-10 | 5.6691e-10 | 2.3223e-10 | 1.2773e-11 | 375510.125
465533.75 | 3.5247e-09 | 4.1185e-09 | 1.1462e-10 | 5.245e-09 | 4.3211e-09 | 2.2461e-10 | 5.6514e-10 | 2.326e-10 | 1.2798e-11 | 375522.281
465545.906 | 3.5867e-09 | 4.1381e-09 | 1.153e-10 | 5.2538e-09 | 4.3051e-09 | 2.2372e-10 | 5.6505e-10 | 2.3617e-10 | 1.2711e-11 | 375534.437
465558.094 | 3.5352e-09 | 4.1472e-09 | 1.1531e-10 | 5.2437e-09 | 4.2959e-09 | 2.2151e-10 | 5.6904e-10 | 2.3359e-10 | 1.2792e-11 | 375546.625
465570.25 | 3.5496e-09 | 4.1265e-09 | 1.1626e-10 | 5.2944e-09 | 4.3196e-09 | 2.2356e-10 | 5.6809e-10 | 2.3741e-10 | 1.2764e-11 | 375558.781
465582.438 | 3.5382e-09 | 4.1143e-09 | 1.1491e-10 | 5.2837e-09 | 4.3006e-09 | 2.2339e-10 | 5.6798e-10 | 2.3619e-10 | 1.3036e-11 | 375570.969
465594.594 | 3.5554e-09 | 4.1258e-09 | 1.1519e-10 | 5.2456e-09 | 4.2842e-09 | 2.2025e-10 | 5.6855e-10 | 2.3278e-10 | 1.2726e-11 | 375583.125
465606.75 | 3.5591e-09 | 4.1425e-09 | 1.1525e-10 | 5.2438e-09 | 4.3207e-09 | 2.2227e-10 | 5.6638e-10 | 2.3691e-10 | 1.2956e-11 | 375595.281
465618.938 | 3.5182e-09 | 4.1061e-09 | 1.1526e-10 | 5.3061e-09 | 4.3202e-09 | 2.2472e-10 | 5.6891e-10 | 2.3547e-10 | 1.2848e-11 | 375607.469
465631.094 | 3.5271e-09 | 4.1163e-09 | 1.1527e-10 | 5.2781e-09 | 4.2976e-09 | 2.1926e-10 | 5.6769e-10 | 2.3444e-10 | 1.2716e-11 | 375619.625
465643.25 | 3.5519e-09 | 4.1148e-09 | 1.1337e-10 | 5.1561e-09 | 4.2985e-09 | 2.229e-10 | 5.6419e-10 | 2.3342e-10 | 1.2664e-11 | 375631.781
465655.438 | 3.5363e-09 | 4.1124e-09 | 1.137e-10 | 5.1867e-09 | 4.292e-09 | 2.2166e-10 | 5.6292e-10 | 2.3264e-10 | 1.2658e-11 | 375643.969
465667.594 | 3.5549e-09 | 4.1324e-09 | 1.1409e-10 | 5.1557e-09 | 4.2464e-09 | 2.2089e-10 | 5.6582e-10 | 2.3263e-10 | 1.2706e-11 | 375656.125
465679.75 | 3.5029e-09 | 4.0822e-09 | 1.1443e-10 | 5.1569e-09 | 4.2741e-09 | 2.2111e-10 | 5.6431e-10 | 2.3372e-10 | 1.2688e-11 | 375668.281
465691.938 | 3.5187e-09 | 4.1238e-09 | 1.1372e-10 | 5.2452e-09 | 4.2799e-09 | 2.218e-10 | 5.6786e-10 | 2.3357e-10 | 1.2575e-11 | 375680.469
465704.094 | 3.5207e-09 | 4.1685e-09 | 1.141e-10 | 5.1824e-09 | 4.2836e-09 | 2.2316e-10 | 5.612e-10 | 2.3116e-10 | 1.2712e-11 | 375692.625
465716.25 | 3.5213e-09 | 4.1362e-09 | 1.1432e-10 | 5.2545e-09 | 4.2471e-09 | 2.2167e-10 | 5.6593e-10 | 2.3292e-10 | 1.2753e-11 | 375704.781
465728.438 | 3.5375e-09 | 4.1351e-09 | 1.1494e-10 | 5.2073e-09 | 4.3083e-09 | 2.1847e-10 | 5.691e-10 | 2.3426e-10 | 1.2765e-11 | 375716.969
465740.594 | 3.4801e-09 | 4.1153e-09 | 1.1376e-10 | 5.2381e-09 | 4.3264e-09 | 2.2227e-10 | 5.6213e-10 | 2.3393e-10 | 1.2815e-11 | 375729.125
465752.75 | 3.5207e-09 | 4.1156e-09 | 1.1477e-10 | 5.1873e-09 | 4.2574e-09 | 2.2012e-10 | 5.6945e-10 | 2.3258e-10 | 1.2644e-11 | 375741.281
465764.938 | 3.5091e-09 | 4.0987e-09 | 1.1361e-10 | 5.2208e-09 | 4.2751e-09 | 2.2117e-10 | 5.6293e-10 | 2.3377e-10 | 1.2789e-11 | 375753.469
465777.094 | 3.5216e-09 | 4.0978e-09 | 1.1302e-10 | 5.1894e-09 | 4.2465e-09 | 2.1997e-10 | 5.6005e-10 | 2.3317e-10 | 1.2544e-11 | 375765.625
465789.25 | 3.5173e-09 | 4.1071e-09 | 1.1427e-10 | 5.1405e-09 | 4.2473e-09 | 2.2052e-10 | 5.6541e-10 | 2.3419e-10 | 1.2734e-11 | 375777.781
465801.438 | 3.5421e-09 | 4.1e-09 | 1.145e-10 | 5.1705e-09 | 4.247e-09 | 2.1998e-10 | 5.5939e-10 | 2.3044e-10 | 1.2909e-11 | 375789.969
465813.594 | 3.5315e-09 | 4.116e-09 | 1.1326e-10 | 5.1889e-09 | 4.2476e-09 | 2.2169e-10 | 5.6736e-10 | 2.3506e-10 | 1.2627e-11 | 375802.125
465825.75 | 3.5037e-09 | 4.0887e-09 | 1.1489e-10 | 5.2006e-09 | 4.288e-09 | 2.2129e-10 | 5.6492e-10 | 2.3607e-10 | 1.2576e-11 | 375814.281
465837.938 | 3.4983e-09 | 4.1019e-09 | 1.1392e-10 | 5.1771e-09 | 4.2946e-09 | 2.2118e-10 | 5.6463e-10 | 2.3158e-10 | 1.2754e-11 | 375826.469
465850.094 | 3.4834e-09 | 4.0867e-09 | 1.1456e-10 | 5.1903e-09 | 4.249e-09 | 2.1942e-10 | 5.5608e-10 | 2.3507e-10 | 1.265e-11 | 375838.625
465862.25 | 3.4936e-09 | 4.138e-09 | 1.1251e-10 | 5.1536e-09 | 4.2139e-09 | 2.1992e-10 | 5.5387e-10 | 2.3526e-10 | 1.2558e-11 | 375850.781
465874.438 | 3.4917e-09 | 4.0967e-09 | 1.1441e-10 | 5.1673e-09 | 4.2301e-09 | 2.2097e-10 | 5.5738e-10 | 2.3511e-10 | 1.2616e-11 | 375862.969
465886.594 | 3.4864e-09 | 4.1343e-09 | 1.1364e-10 | 5.2757e-09 | 4.2321e-09 | 2.2004e-10 | 5.5878e-10 | 2.3145e-10 | 1.263e-11 | 375875.125
465898.75 | 3.5088e-09 | 4.0624e-09 | 1.1455e-10 | 5.195e-09 | 4.2792e-09 | 2.2065e-10 | 5.6226e-10 | 2.3267e-10 | 1.2843e-11 | 375887.281
465910.938 | 3.5346e-09 | 4.1071e-09 | 1.1324e-10 | 5.2134e-09 | 4.2653e-09 | 2.1993e-10 | 5.5599e-10 | 2.3344e-10 | 1.2631e-11 | 375899.469
465923.094 | 3.5271e-09 | 4.0898e-09 | 1.1427e-10 | 5.231e-09 | 4.2639e-09 | 2.2111e-10 | 5.638e-10 | 2.3194e-10 | 1.2833e-11 | 375911.625
465935.25 | 3.4964e-09 | 4.0959e-09 | 1.1435e-10 | 5.1745e-09 | 4.2539e-09 | 2.205e-10 | 5.6131e-10 | 2.3306e-10 | 1.2812e-11 | 375923.781
465947.438 | 3.4764e-09 | 4.08e-09 | 1.1475e-10 | 5.2373e-09 | 4.2943e-09 | 2.1965e-10 | 5.5987e-10 | 2.3107e-10 | 1.2785e-11 | 375935.969
465959.594 | 3.563e-09 | 4.1249e-09 | 1.155e-10 | 5.1287e-09 | 4.2528e-09 | 2.1867e-10 | 5.6273e-10 | 2.3411e-10 | 1.256e-11 | 375948.125
465971.781 | 3.5309e-09 | 4.103e-09 | 1.1362e-10 | 5.21e-09 | 4.28e-09 | 2.2198e-10 | 5.6032e-10 | 2.2993e-10 | 1.2641e-11 | 375960.312
465983.938 | 3.4509e-09 | 4.0921e-09 | 1.1413e-10 | 5.2503e-09 | 4.2185e-09 | 2.2074e-10 | 5.5697e-10 | 2.3283e-10 | 1.2626e-11 | 375972.469
465996.094 | 3.4788e-09 | 4.1077e-09 | 1.1342e-10 | 5.1795e-09 | 4.2433e-09 | 2.2079e-10 | 5.6235e-10 | 2.3139e-10 | 1.2615e-11 | 375984.625
466008.281 | 3.4839e-09 | 4.0551e-09 | 1.1355e-10 | 5.1675e-09 | 4.158e-09 | 2.2147e-10 | 5.6198e-10 | 2.3235e-10 | 1.2518e-11 | 375996.812
466020.438 | 3.5346e-09 | 4.0978e-09 | 1.1312e-10 | 5.152e-09 | 4.2278e-09 | 2.2113e-10 | 5.6297e-10 | 2.3502e-10 | 1.2604e-11 | 376008.969
466032.594 | 3.4585e-09 | 4.071e-09 | 1.1421e-10 | 5.2061e-09 | 4.2106e-09 | 2.1965e-10 | 5.6602e-10 | 2.3203e-10 | 1.2675e-11 | 376021.125
466044.781 | 3.5022e-09 | 4.0652e-09 | 1.1435e-10 | 5.1702e-09 | 4.2758e-09 | 2.1726e-10 | 5.6181e-10 | 2.3297e-10 | 1.2538e-11 | 376033.312
466056.938 | 3.5083e-09 | 4.0761e-09 | 1.1483e-10 | 5.161e-09 | 4.2725e-09 | 2.1916e-10 | 5.5872e-10 | 2.3304e-10 | 1.2803e-11 | 376045.469
466069.094 | 3.4885e-09 | 4.1043e-09 | 1.1273e-10 | 5.1667e-09 | 4.2027e-09 | 2.2191e-10 | 5.6195e-10 | 2.3399e-10 | 1.2755e-11 | 376057.625
466081.281 | 3.4971e-09 | 4.066e-09 | 1.1277e-10 | 5.2126e-09 | 4.2234e-09 | 2.2069e-10 | 5.6019e-10 | 2.3436e-10 | 1.2726e-11 | 376069.812
466093.438 | 3.5386e-09 | 4.0816e-09 | 1.1339e-10 | 5.201e-09 | 4.2581e-09 | 2.2067e-10 | 5.5823e-10 | 2.3315e-10 | 1.2504e-11 | 376081.969
466105.594 | 3.5196e-09 | 4.0201e-09 | 1.134e-10 | 5.1211e-09 | 4.2243e-09 | 2.2038e-10 | 5.5968e-10 | 2.3228e-10 | 1.2799e-11 | 376094.125
466117.781 | 3.5099e-09 | 4.0821e-09 | 1.1377e-10 | 5.1782e-09 | 4.2472e-09 | 2.2107e-10 | 5.597e-10 | 2.3185e-10 | 1.2592e-11 | 376106.312
466129.938 | 3.5357e-09 | 4.1216e-09 | 1.131e-10 | 5.1616e-09 | 4.236e-09 | 2.1928e-10 | 5.6772e-10 | 2.3441e-10 | 1.2681e-11 | 376118.469
466142.094 | 3.5192e-09 | 4.1276e-09 | 1.1378e-10 | 5.2142e-09 | 4.2691e-09 | 2.2185e-10 | 5.6093e-10 | 2.3297e-10 | 1.2648e-11 | 376130.625
466154.281 | 3.5132e-09 | 4.1138e-09 | 1.1419e-10 | 5.2492e-09 | 4.2539e-09 | 2.1918e-10 | 5.6877e-10 | 2.3149e-10 | 1.2551e-11 | 376142.812
466166.438 | 3.5275e-09 | 4.0798e-09 | 1.1466e-10 | 5.2295e-09 | 4.1969e-09 | 2.2196e-10 | 5.6575e-10 | 2.3551e-10 | 1.2616e-11 | 376154.969
466178.594 | 3.5114e-09 | 4.0956e-09 | 1.1533e-10 | 5.234e-09 | 4.2419e-09 | 2.2043e-10 | 5.6851e-10 | 2.3202e-10 | 1.2432e-11 | 376167.125
466190.781 | 3.541e-09 | 4.0769e-09 | 1.1281e-10 | 5.2356e-09 | 4.2435e-09 | 2.1923e-10 | 5.6697e-10 | 2.3215e-10 | 1.281e-11 | 376179.312
466202.938 | 3.5065e-09 | 4.0585e-09 | 1.1463e-10 | 5.194e-09 | 4.2816e-09 | 2.2227e-10 | 5.6149e-10 | 2.3327e-10 | 1.2748e-11 | 376191.469
466215.094 | 3.5125e-09 | 4.1067e-09 | 1.1248e-10 | 5.2227e-09 | 4.2047e-09 | 2.1953e-10 | 5.6327e-10 | 2.3266e-10 | 1.2762e-11 | 376203.625
466227.281 | 3.5084e-09 | 4.099e-09 | 1.1462e-10 | 5.2299e-09 | 4.2888e-09 | 2.1988e-10 | 5.6322e-10 | 2.3364e-10 | 1.2614e-11 | 376215.812
466239.438 | 3.5237e-09 | 4.1081e-09 | 1.1425e-10 | 5.1883e-09 | 4.2334e-09 | 2.2109e-10 | 5.6381e-10 | 2.3413e-10 | 1.2772e-11 | 376227.969
466251.594 | 3.5694e-09 | 4.1086e-09 | 1.1318e-10 | 5.1774e-09 | 4.233e-09 | 2.2116e-10 | 5.6244e-10 | 2.3354e-10 | 1.2573e-11 | 376240.125
466263.781 | 3.5109e-09 | 4.0916e-09 | 1.1642e-10 | 5.1763e-09 | 4.2234e-09 | 2.1971e-10 | 5.6352e-10 | 2.3463e-10 | 1.2676e-11 | 376252.312
466275.938 | 3.5562e-09 | 4.0797e-09 | 1.1445e-10 | 5.1927e-09 | 4.268e-09 | 2.211e-10 | 5.6054e-10 | 2.3387e-10 | 1.2744e-11 | 376264.469
466288.094 | 3.4861e-09 | 4.1215e-09 | 1.1466e-10 | 5.2077e-09 | 4.2686e-09 | 2.2028e-10 | 5.6613e-10 | 2.3232e-10 | 1.2652e-11 | 376276.625
466300.281 | 3.4937e-09 | 4.1301e-09 | 1.1424e-10 | 5.2277e-09 | 4.2821e-09 | 2.2078e-10 | 5.6884e-10 | 2.3618e-10 | 1.2738e-11 | 376288.812
466312.438 | 3.5265e-09 | 4.0819e-09 | 1.1434e-10 | 5.2245e-09 | 4.3002e-09 | 2.184e-10 | 5.6508e-10 | 2.3495e-10 | 1.2766e-11 | 376300.969
466324.594 | 3.5323e-09 | 4.0962e-09 | 1.1577e-10 | 5.2525e-09 | 4.2634e-09 | 2.201e-10 | 5.6801e-10 | 2.3509e-10 | 1.257e-11 | 376313.125
466336.781 | 3.5239e-09 | 4.1525e-09 | 1.1328e-10 | 5.2477e-09 | 4.2032e-09 | 2.2017e-10 | 5.605e-10 | 2.3507e-10 | 1.2735e-11 | 376325.312
466348.938 | 3.497e-09 | 4.1108e-09 | 1.1445e-10 | 5.2397e-09 | 4.2486e-09 | 2.2076e-10 | 5.6423e-10 | 2.3415e-10 | 1.2756e-11 | 376337.469
466361.125 | 3.5341e-09 | 4.0667e-09 | 1.1422e-10 | 5.2138e-09 | 4.2229e-09 | 2.2089e-10 | 5.6459e-10 | 2.3447e-10 | 1.2681e-11 | 376349.656
466373.281 | 3.5335e-09 | 4.0715e-09 | 1.1422e-10 | 5.19e-09 | 4.2948e-09 | 2.2027e-10 | 5.7028e-10 | 2.3569e-10 | 1.2596e-11 | 376361.812
466385.438 | 3.5665e-09 | 4.0755e-09 | 1.1368e-10 | 5.184e-09 | 4.2455e-09 | 2.1934e-10 | 5.6398e-10 | 2.3505e-10 | 1.2736e-11 | 376373.969
466397.625 | 3.4523e-09 | 4.0767e-09 | 1.1404e-10 | 5.1972e-09 | 4.2099e-09 | 2.2056e-10 | 5.6651e-10 | 2.3438e-10 | 1.2793e-11 | 376386.156
466409.781 | 3.5482e-09 | 4.0867e-09 | 1.1315e-10 | 5.2119e-09 | 4.2532e-09 | 2.2161e-10 | 5.6936e-10 | 2.3335e-10 | 1.2706e-11 | 376398.312
466421.938 | 3.516e-09 | 4.0965e-09 | 1.156e-10 | 5.2516e-09 | 4.2368e-09 | 2.2097e-10 | 5.6382e-10 | 2.3622e-10 | 1.2746e-11 | 376410.469
466434.125 | 3.4931e-09 | 4.0742e-09 | 1.1493e-10 | 5.2689e-09 | 4.2426e-09 | 2.203e-10 | 5.6736e-10 | 2.351e-10 | 1.2687e-11 | 376422.656
466446.281 | 3.5159e-09 | 4.0976e-09 | 1.1564e-10 | 5.2594e-09 | 4.307e-09 | 2.1853e-10 | 5.6615e-10 | 2.3315e-10 | 1.2826e-11 | 376434.812
466458.438 | 3.5025e-09 | 4.1101e-09 | 1.1428e-10 | 5.2103e-09 | 4.2347e-09 | 2.1978e-10 | 5.6435e-10 | 2.322e-10 | 1.2633e-11 | 376446.969
466470.625 | 3.4716e-09 | 4.1192e-09 | 1.154e-10 | 5.3282e-09 | 4.3075e-09 | 2.2001e-10 | 5.716e-10 | 2.3413e-10 | 1.2549e-11 | 376459.156
466482.781 | 3.472e-09 | 4.1277e-09 | 1.1347e-10 | 5.3044e-09 | 4.2842e-09 | 2.1962e-10 | 5.6801e-10 | 2.3347e-10 | 1.2695e-11 | 376471.312
466494.938 | 3.5079e-09 | 4.1044e-09 | 1.1569e-10 | 5.2326e-09 | 4.2399e-09 | 2.229e-10 | 5.6526e-10 | 2.3539e-10 | 1.2816e-11 | 376483.469
466507.125 | 3.5009e-09 | 4.1022e-09 | 1.1385e-10 | 5.2039e-09 | 4.2395e-09 | 2.2039e-10 | 5.5916e-10 | 2.3526e-10 | 1.2794e-11 | 376495.656
466519.281 | 3.5087e-09 | 4.1246e-09 | 1.1479e-10 | 5.2048e-09 | 4.2305e-09 | 2.2042e-10 | 5.6327e-10 | 2.3452e-10 | 1.2613e-11 | 376507.812
466531.438 | 3.5441e-09 | 4.1029e-09 | 1.1465e-10 | 5.2187e-09 | 4.2281e-09 | 2.2112e-10 | 5.7058e-10 | 2.351e-10 | 1.2779e-11 | 376519.969
466543.625 | 3.5036e-09 | 4.1218e-09 | 1.1445e-10 | 5.1954e-09 | 4.2367e-09 | 2.2003e-10 | 5.6528e-10 | 2.3512e-10 | 1.2643e-11 | 376532.156
466555.781 | 3.4828e-09 | 4.0899e-09 | 1.1458e-10 | 5.2405e-09 | 4.2235e-09 | 2.1998e-10 | 5.6178e-10 | 2.3367e-10 | 1.2482e-11 | 376544.312
466567.938 | 3.5366e-09 | 4.0844e-09 | 1.1413e-10 | 5.2152e-09 | 4.237e-09 | 2.2072e-10 | 5.6304e-10 | 2.339e-10 | 1.2615e-11 | 376556.469
466580.125 | 3.4871e-09 | 4.0951e-09 | 1.1504e-10 | 5.2649e-09 | 4.2247e-09 | 2.1934e-10 | 5.6736e-10 | 2.3253e-10 | 1.2534e-11 | 376568.656
466592.281 | 3.5316e-09 | 4.0999e-09 | 1.1528e-10 | 5.2627e-09 | 4.1902e-09 | 2.2094e-10 | 5.7077e-10 | 2.3477e-10 | 1.2602e-11 | 376580.812
466604.438 | 3.461e-09 | 4.0819e-09 | 1.1446e-10 | 5.204e-09 | 4.2291e-09 | 2.201e-10 | 5.6412e-10 | 2.363e-10 | 1.2687e-11 | 376592.969
466616.625 | 3.5439e-09 | 4.1088e-09 | 1.1291e-10 | 5.2429e-09 | 4.2005e-09 | 2.2012e-10 | 5.6973e-10 | 2.3245e-10 | 1.2604e-11 | 376605.156
466628.781 | 3.5109e-09 | 4.0585e-09 | 1.1594e-10 | 5.2423e-09 | 4.2562e-09 | 2.2092e-10 | 5.7064e-10 | 2.355e-10 | 1.2662e-11 | 376617.312
466640.938 | 3.5073e-09 | 4.1058e-09 | 1.1629e-10 | 5.2544e-09 | 4.2297e-09 | 2.1993e-10 | 5.7071e-10 | 2.3429e-10 | 1.2705e-11 | 376629.469
466653.125 | 3.5127e-09 | 4.0729e-09 | 1.1519e-10 | 5.2113e-09 | 4.2314e-09 | 2.2185e-10 | 5.6597e-10 | 2.3485e-10 | 1.2766e-11 | 376641.656
466665.281 | 3.5091e-09 | 4.1036e-09 | 1.1425e-10 | 5.2625e-09 | 4.239e-09 | 2.1762e-10 | 5.6603e-10 | 2.3427e-10 | 1.2708e-11 | 376653.812
466677.438 | 3.481e-09 | 4.0514e-09 | 1.1408e-10 | 5.2201e-09 | 4.2476e-09 | 2.2007e-10 | 5.7031e-10 | 2.3544e-10 | 1.2647e-11 | 376665.969
466689.625 | 3.548e-09 | 4.1154e-09 | 1.155e-10 | 5.2552e-09 | 4.2214e-09 | 2.1993e-10 | 5.6954e-10 | 2.3329e-10 | 1.2703e-11 | 376678.156
466701.781 | 3.5129e-09 | 4.0558e-09 | 1.1473e-10 | 5.2629e-09 | 4.2668e-09 | 2.2117e-10 | 5.6707e-10 | 2.355e-10 | 1.2824e-11 | 376690.312
466713.938 | 3.5087e-09 | 4.1224e-09 | 1.1413e-10 | 5.2379e-09 | 4.2315e-09 | 2.1916e-10 | 5.6619e-10 | 2.3508e-10 | 1.2793e-11 | 376702.469
466726.125 | 3.5254e-09 | 4.0919e-09 | 1.1516e-10 | 5.195e-09 | 4.2663e-09 | 2.2128e-10 | 5.6072e-10 | 2.3619e-10 | 1.2732e-11 | 376714.656
466738.281 | 3.53e-09 | 4.0838e-09 | 1.156e-10 | 5.2245e-09 | 4.2887e-09 | 2.2014e-10 | 5.7357e-10 | 2.3674e-10 | 1.2474e-11 | 376726.812
466750.469 | 3.5075e-09 | 4.0572e-09 | 1.1524e-10 | 5.2463e-09 | 4.2258e-09 | 2.2153e-10 | 5.6741e-10 | 2.3765e-10 | 1.2854e-11 | 376739
466762.625 | 3.5014e-09 | 4.067e-09 | 1.1618e-10 | 5.251e-09 | 4.2195e-09 | 2.204e-10 | 5.7064e-10 | 2.352e-10 | 1.2752e-11 | 376751.156
466774.781 | 3.4858e-09 | 4.0818e-09 | 1.1581e-10 | 5.3018e-09 | 4.2091e-09 | 2.1928e-10 | 5.659e-10 | 2.3458e-10 | 1.2857e-11 | 376763.312
466786.969 | 3.4833e-09 | 4.0933e-09 | 1.1621e-10 | 5.2969e-09 | 4.2239e-09 | 2.1959e-10 | 5.7136e-10 | 2.3629e-10 | 1.2611e-11 | 376775.5
466799.125 | 3.5013e-09 | 4.0766e-09 | 1.1569e-10 | 5.2621e-09 | 4.249e-09 | 2.2084e-10 | 5.6781e-10 | 2.3684e-10 | 1.2565e-11 | 376787.656
466811.281 | 3.5133e-09 | 4.0902e-09 | 1.1676e-10 | 5.3115e-09 | 4.2912e-09 | 2.1962e-10 | 5.7375e-10 | 2.3501e-10 | 1.252e-11 | 376799.812
466823.469 | 3.5436e-09 | 4.1102e-09 | 1.1522e-10 | 5.2631e-09 | 4.2188e-09 | 2.2333e-10 | 5.7494e-10 | 2.3777e-10 | 1.2708e-11 | 376812
466835.625 | 3.528e-09 | 4.0836e-09 | 1.1512e-10 | 5.3139e-09 | 4.2871e-09 | 2.2211e-10 | 5.7671e-10 | 2.381e-10 | 1.2706e-11 | 376824.156
466847.781 | 3.5192e-09 | 4.0826e-09 | 1.1512e-10 | 5.3056e-09 | 4.2628e-09 | 2.2109e-10 | 5.7238e-10 | 2.3747e-10 | 1.2657e-11 | 376836.312
466859.969 | 3.5192e-09 | 4.0768e-09 | 1.1552e-10 | 5.3216e-09 | 4.2616e-09 | 2.2063e-10 | 5.7404e-10 | 2.3418e-10 | 1.2694e-11 | 376848.5
466872.125 | 3.5214e-09 | 4.0951e-09 | 1.1535e-10 | 5.2936e-09 | 4.2545e-09 | 2.2169e-10 | 5.718e-10 | 2.3821e-10 | 1.2814e-11 | 376860.656
466884.281 | 3.4804e-09 | 4.1053e-09 | 1.1557e-10 | 5.3164e-09 | 4.2324e-09 | 2.2155e-10 | 5.7628e-10 | 2.3563e-10 | 1.2738e-11 | 376872.812
466896.469 | 3.4759e-09 | 4.079e-09 | 1.1669e-10 | 5.2847e-09 | 4.269e-09 | 2.2066e-10 | 5.7115e-10 | 2.4039e-10 | 1.2664e-11 | 376885
466908.625 | 3.5058e-09 | 4.0641e-09 | 1.1665e-10 | 5.2461e-09 | 4.2449e-09 | 2.1947e-10 | 5.7278e-10 | 2.3535e-10 | 1.2831e-11 | 376897.156
466920.781 | 3.4869e-09 | 4.0984e-09 | 1.1631e-10 | 5.2826e-09 | 4.2609e-09 | 2.2139e-10 | 5.6953e-10 | 2.3728e-10 | 1.2791e-11 | 376909.312
466932.969 | 3.4749e-09 | 4.0453e-09 | 1.1589e-10 | 5.2641e-09 | 4.2371e-09 | 2.1822e-10 | 5.7369e-10 | 2.3649e-10 | 1.2735e-11 | 376921.5
466945.125 | 3.5008e-09 | 4.0479e-09 | 1.1543e-10 | 5.1984e-09 | 4.2666e-09 | 2.1989e-10 | 5.7374e-10 | 2.3626e-10 | 1.2429e-11 | 376933.656
466957.281 | 3.5134e-09 | 4.044e-09 | 1.1551e-10 | 5.249e-09 | 4.2616e-09 | 2.1889e-10 | 5.7329e-10 | 2.3528e-10 | 1.2666e-11 | 376945.812
466969.469 | 3.5241e-09 | 4.087e-09 | 1.1729e-10 | 5.2704e-09 | 4.233e-09 | 2.1995e-10 | 5.7213e-10 | 2.3641e-10 | 1.2725e-11 | 376958
466981.625 | 3.5108e-09 | 4.1025e-09 | 1.1638e-10 | 5.2386e-09 | 4.2257e-09 | 2.2233e-10 | 5.6981e-10 | 2.3471e-10 | 1.2685e-11 | 376970.156
466993.781 | 3.4695e-09 | 4.0986e-09 | 1.1527e-10 | 5.2716e-09 | 4.2397e-09 | 2.2002e-10 | 5.7134e-10 | 2.363e-10 | 1.2704e-11 | 376982.312
467005.969 | 3.4689e-09 | 4.0732e-09 | 1.1643e-10 | 5.2852e-09 | 4.2629e-09 | 2.1806e-10 | 5.7692e-10 | 2.378e-10 | 1.2645e-11 | 376994.5
467018.125 | 3.4958e-09 | 4.1026e-09 | 1.1568e-10 | 5.3242e-09 | 4.2299e-09 | 2.1892e-10 | 5.7036e-10 | 2.3706e-10 | 1.2543e-11 | 377006.656
467030.281 | 3.5067e-09 | 4.0828e-09 | 1.1773e-10 | 5.2489e-09 | 4.2191e-09 | 2.2115e-10 | 5.7219e-10 | 2.3629e-10 | 1.2785e-11 | 377018.812
467042.469 | 3.4977e-09 | 4.1364e-09 | 1.1606e-10 | 5.2493e-09 | 4.2731e-09 | 2.1767e-10 | 5.7311e-10 | 2.3617e-10 | 1.2748e-11 | 377031
467054.625 | 3.4714e-09 | 4.0938e-09 | 1.1704e-10 | 5.2573e-09 | 4.2364e-09 | 2.2118e-10 | 5.7069e-10 | 2.3666e-10 | 1.2767e-11 | 377043.156
467066.781 | 3.4889e-09 | 4.0984e-09 | 1.1662e-10 | 5.3238e-09 | 4.2377e-09 | 2.191e-10 | 5.7215e-10 | 2.381e-10 | 1.2942e-11 | 377055.312
467078.969 | 3.5062e-09 | 4.1057e-09 | 1.1692e-10 | 5.3084e-09 | 4.2604e-09 | 2.2283e-10 | 5.7192e-10 | 2.378e-10 | 1.287e-11 | 377067.5
467091.125 | 3.5257e-09 | 4.0474e-09 | 1.176e-10 | 5.3345e-09 | 4.2445e-09 | 2.2281e-10 | 5.7859e-10 | 2.4081e-10 | 1.2739e-11 | 377079.656
467103.313 | 3.5101e-09 | 4.113e-09 | 1.1644e-10 | 5.2882e-09 | 4.2904e-09 | 2.2322e-10 | 5.791e-10 | 2.3942e-10 | 1.2772e-11 | 377091.844
467115.469 | 3.4932e-09 | 4.0647e-09 | 1.1803e-10 | 5.3147e-09 | 4.2374e-09 | 2.2333e-10 | 5.6882e-10 | 2.3846e-10 | 1.2652e-11 | 377104
467127.625 | 3.5212e-09 | 4.1198e-09 | 1.1755e-10 | 5.3396e-09 | 4.2619e-09 | 2.2117e-10 | 5.8281e-10 | 2.3786e-10 | 1.2896e-11 | 377116.156
467139.813 | 3.5028e-09 | 4.0864e-09 | 1.1641e-10 | 5.323e-09 | 4.2544e-09 | 2.2194e-10 | 5.7513e-10 | 2.3889e-10 | 1.2592e-11 | 377128.344
467151.969 | 3.5138e-09 | 4.1173e-09 | 1.1614e-10 | 5.2996e-09 | 4.2444e-09 | 2.1965e-10 | 5.7172e-10 | 2.378e-10 | 1.2629e-11 | 377140.5
467164.125 | 3.4959e-09 | 4.1154e-09 | 1.1722e-10 | 5.2904e-09 | 4.2441e-09 | 2.2193e-10 | 5.8369e-10 | 2.3913e-10 | 1.2825e-11 | 377152.656
467176.313 | 3.5283e-09 | 4.1006e-09 | 1.1659e-10 | 5.3903e-09 | 4.2031e-09 | 2.2252e-10 | 5.7826e-10 | 2.3778e-10 | 1.2746e-11 | 377164.844
467188.469 | 3.5621e-09 | 4.1378e-09 | 1.1727e-10 | 5.3091e-09 | 4.2372e-09 | 2.2321e-10 | 5.8334e-10 | 2.3777e-10 | 1.2856e-11 | 377177
467200.625 | 3.5374e-09 | 4.1292e-09 | 1.1702e-10 | 5.3113e-09 | 4.2372e-09 | 2.2215e-10 | 5.7655e-10 | 2.3948e-10 | 1.2676e-11 | 377189.156
467212.813 | 3.5064e-09 | 4.1008e-09 | 1.178e-10 | 5.3211e-09 | 4.2856e-09 | 2.2166e-10 | 5.7901e-10 | 2.3902e-10 | 1.2909e-11 | 377201.344
467224.969 | 3.5386e-09 | 4.0703e-09 | 1.1745e-10 | 5.3247e-09 | 4.2888e-09 | 2.2373e-10 | 5.7887e-10 | 2.4203e-10 | 1.3002e-11 | 377213.5
467237.125 | 3.511e-09 | 4.1057e-09 | 1.1702e-10 | 5.3225e-09 | 4.2387e-09 | 2.2163e-10 | 5.7877e-10 | 2.3759e-10 | 1.2765e-11 | 377225.656
467249.313 | 3.5775e-09 | 4.1415e-09 | 1.1718e-10 | 5.3685e-09 | 4.2638e-09 | 2.2159e-10 | 5.7581e-10 | 2.3978e-10 | 1.2859e-11 | 377237.844
467261.469 | 3.5234e-09 | 4.1178e-09 | 1.172e-10 | 5.3251e-09 | 4.2774e-09 | 2.2197e-10 | 5.7885e-10 | 2.3827e-10 | 1.2914e-11 | 377250
467273.625 | 3.5726e-09 | 4.1483e-09 | 1.1798e-10 | 5.3343e-09 | 4.2702e-09 | 2.1928e-10 | 5.803e-10 | 2.4026e-10 | 1.2922e-11 | 377262.156
467285.813 | 3.5307e-09 | 4.1288e-09 | 1.1756e-10 | 5.3173e-09 | 4.3353e-09 | 2.2111e-10 | 5.7958e-10 | 2.4159e-10 | 1.303e-11 | 377274.344
467297.969 | 3.5318e-09 | 4.0898e-09 | 1.1798e-10 | 5.3016e-09 | 4.2945e-09 | 2.2252e-10 | 5.8295e-10 | 2.384e-10 | 1.2811e-11 | 377286.5
467310.125 | 3.5528e-09 | 4.1678e-09 | 1.1726e-10 | 5.3022e-09 | 4.2949e-09 | 2.2286e-10 | 5.8551e-10 | 2.4352e-10 | 1.3013e-11 | 377298.656
467322.313 | 3.5571e-09 | 4.1124e-09 | 1.1802e-10 | 5.407e-09 | 4.2915e-09 | 2.2125e-10 | 5.79e-10 | 2.4126e-10 | 1.2976e-11 | 377310.844
467334.469 | 3.5755e-09 | 4.0639e-09 | 1.1778e-10 | 5.464e-09 | 4.246e-09 | 2.2182e-10 | 5.8102e-10 | 2.4158e-10 | 1.2734e-11 | 377323
467346.625 | 3.5484e-09 | 4.1177e-09 | 1.1765e-10 | 5.3308e-09 | 4.2411e-09 | 2.2409e-10 | 5.8221e-10 | 2.4025e-10 | 1.2732e-11 | 377335.156
467358.813 | 3.5401e-09 | 4.139e-09 | 1.1748e-10 | 5.3633e-09 | 4.3058e-09 | 2.2266e-10 | 5.8921e-10 | 2.4004e-10 | 1.3017e-11 | 377347.344
467370.969 | 3.536e-09 | 4.1159e-09 | 1.1741e-10 | 5.4328e-09 | 4.3165e-09 | 2.2336e-10 | 5.8485e-10 | 2.4225e-10 | 1.2907e-11 | 377359.5
467383.125 | 3.5885e-09 | 4.1715e-09 | 1.1741e-10 | 5.3119e-09 | 4.3149e-09 | 2.2121e-10 | 5.8017e-10 | 2.4083e-10 | 1.3098e-11 | 377371.656
467395.313 | 3.5581e-09 | 4.1443e-09 | 1.1941e-10 | 5.3694e-09 | 4.3037e-09 | 2.2117e-10 | 5.8486e-10 | 2.4086e-10 | 1.3034e-11 | 377383.844
467407.469 | 3.5354e-09 | 4.127e-09 | 1.1799e-10 | 5.4401e-09 | 4.2514e-09 | 2.2207e-10 | 5.8532e-10 | 2.4226e-10 | 1.2837e-11 | 377396
467419.625 | 3.5611e-09 | 4.1075e-09 | 1.1825e-10 | 5.3615e-09 | 4.2754e-09 | 2.2123e-10 | 5.7833e-10 | 2.4098e-10 | 1.289e-11 | 377408.156
467431.813 | 3.5202e-09 | 4.1014e-09 | 1.1838e-10 | 5.4084e-09 | 4.2865e-09 | 2.2418e-10 | 5.7521e-10 | 2.4287e-10 | 1.2906e-11 | 377420.344
467443.969 | 3.5506e-09 | 4.1447e-09 | 1.1833e-10 | 5.3234e-09 | 4.2578e-09 | 2.2295e-10 | 5.9068e-10 | 2.3923e-10 | 1.2736e-11 | 377432.5
467456.125 | 3.5379e-09 | 4.1488e-09 | 1.184e-10 | 5.3836e-09 | 4.294e-09 | 2.2327e-10 | 5.8473e-10 | 2.411e-10 | 1.2902e-11 | 377444.656
467468.313 | 3.5279e-09 | 4.0971e-09 | 1.168e-10 | 5.3662e-09 | 4.3157e-09 | 2.2218e-10 | 5.7893e-10 | 2.4325e-10 | 1.2851e-11 | 377456.844
467480.469 | 3.5366e-09 | 4.1476e-09 | 1.1763e-10 | 5.3899e-09 | 4.3231e-09 | 2.2338e-10 | 5.8766e-10 | 2.4324e-10 | 1.2841e-11 | 377469
467492.656 | 3.5907e-09 | 4.0972e-09 | 1.1781e-10 | 5.392e-09 | 4.2995e-09 | 2.2128e-10 | 5.8309e-10 | 2.416e-10 | 1.2856e-11 | 377481.187
467504.813 | 3.5351e-09 | 4.1081e-09 | 1.1804e-10 | 5.4067e-09 | 4.2643e-09 | 2.2321e-10 | 5.8297e-10 | 2.4009e-10 | 1.3071e-11 | 377493.344
467516.969 | 3.567e-09 | 4.1539e-09 | 1.1636e-10 | 5.3389e-09 | 4.2962e-09 | 2.2265e-10 | 5.7676e-10 | 2.4199e-10 | 1.303e-11 | 377505.5
467529.156 | 3.5386e-09 | 4.1522e-09 | 1.1841e-10 | 5.3971e-09 | 4.2548e-09 | 2.22e-10 | 5.8158e-10 | 2.3881e-10 | 1.2914e-11 | 377517.687
467541.313 | 3.5991e-09 | 4.1712e-09 | 1.1821e-10 | 5.4357e-09 | 4.3298e-09 | 2.2265e-10 | 5.8658e-10 | 2.3949e-10 | 1.309e-11 | 377529.844
467553.469 | 3.5794e-09 | 4.1645e-09 | 1.1774e-10 | 5.3726e-09 | 4.2737e-09 | 2.2075e-10 | 5.7868e-10 | 2.4084e-10 | 1.2968e-11 | 377542
467565.656 | 3.5909e-09 | 4.1106e-09 | 1.1793e-10 | 5.3628e-09 | 4.2761e-09 | 2.2244e-10 | 5.8055e-10 | 2.4337e-10 | 1.2598e-11 | 377554.187
467577.813 | 3.5576e-09 | 4.144e-09 | 1.1735e-10 | 5.3365e-09 | 4.264e-09 | 2.2287e-10 | 5.846e-10 | 2.4347e-10 | 1.2822e-11 | 377566.344
467589.969 | 3.5724e-09 | 4.1622e-09 | 1.1791e-10 | 5.4868e-09 | 4.3461e-09 | 2.2378e-10 | 5.8619e-10 | 2.4295e-10 | 1.2762e-11 | 377578.5
467602.156 | 3.5526e-09 | 4.1426e-09 | 1.1856e-10 | 5.4167e-09 | 4.2994e-09 | 2.2297e-10 | 5.8055e-10 | 2.4098e-10 | 1.2791e-11 | 377590.687
467614.313 | 3.5604e-09 | 4.1287e-09 | 1.1838e-10 | 5.3887e-09 | 4.2584e-09 | 2.2316e-10 | 5.8798e-10 | 2.4215e-10 | 1.2705e-11 | 377602.844
467626.469 | 3.5597e-09 | 4.0955e-09 | 1.1754e-10 | 5.3948e-09 | 4.2673e-09 | 2.218e-10 | 5.8665e-10 | 2.4156e-10 | 1.2847e-11 | 377615
467638.656 | 3.5496e-09 | 4.0974e-09 | 1.1786e-10 | 5.3902e-09 | 4.3177e-09 | 2.2308e-10 | 5.8525e-10 | 2.4101e-10 | 1.2804e-11 | 377627.187
467650.813 | 3.5569e-09 | 4.1177e-09 | 1.1745e-10 | 5.3993e-09 | 4.2487e-09 | 2.2179e-10 | 5.8958e-10 | 2.4187e-10 | 1.2905e-11 | 377639.344
467662.969 | 3.5487e-09 | 4.1468e-09 | 1.1766e-10 | 5.4086e-09 | 4.2735e-09 | 2.2135e-10 | 5.8728e-10 | 2.4237e-10 | 1.2786e-11 | 377651.5
467675.156 | 3.525e-09 | 4.1176e-09 | 1.1642e-10 | 5.327e-09 | 4.3109e-09 | 2.2515e-10 | 5.8362e-10 | 2.413e-10 | 1.276e-11 | 377663.687
467687.313 | 3.5068e-09 | 4.0831e-09 | 1.188e-10 | 5.3665e-09 | 4.2221e-09 | 2.2063e-10 | 5.8171e-10 | 2.431e-10 | 1.2693e-11 | 377675.844
467699.469 | 3.5249e-09 | 4.1021e-09 | 1.1883e-10 | 5.421e-09 | 4.3287e-09 | 2.221e-10 | 5.8662e-10 | 2.4156e-10 | 1.2771e-11 | 377688
467711.656 | 3.5544e-09 | 4.119e-09 | 1.1812e-10 | 5.4171e-09 | 4.2855e-09 | 2.197e-10 | 5.8152e-10 | 2.4195e-10 | 1.2908e-11 | 377700.187
467723.813 | 3.5452e-09 | 4.1164e-09 | 1.1812e-10 | 5.4029e-09 | 4.3308e-09 | 2.2263e-10 | 5.8395e-10 | 2.4327e-10 | 1.3173e-11 | 377712.344
467735.969 | 3.5242e-09 | 4.1063e-09 | 1.1814e-10 | 5.4247e-09 | 4.2986e-09 | 2.2418e-10 | 5.8821e-10 | 2.4291e-10 | 1.2704e-11 | 377724.5
467748.156 | 3.5788e-09 | 4.1504e-09 | 1.1881e-10 | 5.3753e-09 | 4.3017e-09 | 2.2579e-10 | 5.8614e-10 | 2.422e-10 | 1.2931e-11 | 377736.687
467760.313 | 3.5663e-09 | 4.1476e-09 | 1.1786e-10 | 5.3969e-09 | 4.2989e-09 | 2.2274e-10 | 5.8545e-10 | 2.4042e-10 | 1.278e-11 | 377748.844
467772.469 | 3.5406e-09 | 4.1461e-09 | 1.184e-10 | 5.35e-09 | 4.271e-09 | 2.2258e-10 | 5.8618e-10 | 2.3937e-10 | 1.2899e-11 | 377761
467784.656 | 3.5402e-09 | 4.1195e-09 | 1.1858e-10 | 5.4572e-09 | 4.3021e-09 | 2.206e-10 | 5.8448e-10 | 2.4267e-10 | 1.3113e-11 | 377773.187
467796.813 | 3.5229e-09 | 4.1423e-09 | 1.1801e-10 | 5.4158e-09 | 4.3398e-09 | 2.2086e-10 | 5.8203e-10 | 2.4274e-10 | 1.2906e-11 | 377785.344
467808.969 | 3.5135e-09 | 4.1104e-09 | 1.1772e-10 | 5.4075e-09 | 4.293e-09 | 2.2092e-10 | 5.8952e-10 | 2.4101e-10 | 1.2821e-11 | 377797.5
467821.156 | 3.5572e-09 | 4.0719e-09 | 1.1726e-10 | 5.3828e-09 | 4.3051e-09 | 2.2279e-10 | 5.8375e-10 | 2.4307e-10 | 1.2906e-11 | 377809.687
467833.313 | 3.5211e-09 | 4.0832e-09 | 1.1854e-10 | 5.3973e-09 | 4.2953e-09 | 2.2149e-10 | 5.8439e-10 | 2.438e-10 | 1.3006e-11 | 377821.844
467845.469 | 3.5331e-09 | 4.0698e-09 | 1.1678e-10 | 5.3449e-09 | 4.2748e-09 | 2.228e-10 | 5.837e-10 | 2.4272e-10 | 1.2828e-11 | 377834
467857.656 | 3.5429e-09 | 4.0438e-09 | 1.1801e-10 | 5.3897e-09 | 4.255e-09 | 2.2151e-10 | 5.8256e-10 | 2.4139e-10 | 1.2848e-11 | 377846.187
467869.813 | 3.5141e-09 | 4.1252e-09 | 1.1832e-10 | 5.4097e-09 | 4.2934e-09 | 2.2379e-10 | 5.8636e-10 | 2.4128e-10 | 1.2786e-11 | 377858.344
467882 | 3.5478e-09 | 4.1348e-09 | 1.1859e-10 | 5.3693e-09 | 4.2567e-09 | 2.2198e-10 | 5.833e-10 | 2.4005e-10 | 1.2853e-11 | 377870.531
467894.156 | 3.5678e-09 | 4.1113e-09 | 1.1838e-10 | 5.3771e-09 | 4.2519e-09 | 2.2103e-10 | 5.7654e-10 | 2.41e-10 | 1.2839e-11 | 377882.687
467906.313 | 3.5645e-09 | 4.0747e-09 | 1.1711e-10 | 5.3858e-09 | 4.3087e-09 | 2.2135e-10 | 5.8616e-10 | 2.4102e-10 | 1.286e-11 | 377894.844
467918.5 | 3.5428e-09 | 4.1459e-09 | 1.1845e-10 | 5.4253e-09 | 4.2502e-09 | 2.1963e-10 | 5.8026e-10 | 2.4217e-10 | 1.2834e-11 | 377907.031
467930.656 | 3.5342e-09 | 4.1072e-09 | 1.1802e-10 | 5.3755e-09 | 4.2674e-09 | 2.2241e-10 | 5.8717e-10 | 2.4014e-10 | 1.2853e-11 | 377919.187
467942.813 | 3.5394e-09 | 4.1517e-09 | 1.1806e-10 | 5.3926e-09 | 4.2558e-09 | 2.2226e-10 | 5.8558e-10 | 2.4007e-10 | 1.276e-11 | 377931.344
467955 | 3.5672e-09 | 4.101e-09 | 1.1755e-10 | 5.3784e-09 | 4.2285e-09 | 2.2205e-10 | 5.8464e-10 | 2.4313e-10 | 1.2783e-11 | 377943.531
467967.156 | 3.4993e-09 | 4.1283e-09 | 1.1952e-10 | 5.4386e-09 | 4.3025e-09 | 2.2276e-10 | 5.8729e-10 | 2.416e-10 | 1.281e-11 | 377955.687
467979.313 | 3.522e-09 | 4.1009e-09 | 1.1818e-10 | 5.4004e-09 | 4.2346e-09 | 2.2228e-10 | 5.9278e-10 | 2.4161e-10 | 1.2578e-11 | 377967.844
467991.5 | 3.5385e-09 | 4.1063e-09 | 1.1867e-10 | 5.3854e-09 | 4.2791e-09 | 2.2055e-10 | 5.8429e-10 | 2.4177e-10 | 1.2971e-11 | 377980.031
468003.656 | 3.5014e-09 | 4.1361e-09 | 1.1865e-10 | 5.4207e-09 | 4.3107e-09 | 2.2261e-10 | 5.801e-10 | 2.4222e-10 | 1.2972e-11 | 377992.187
468015.813 | 3.5678e-09 | 4.1393e-09 | 1.1841e-10 | 5.3971e-09 | 4.2302e-09 | 2.2094e-10 | 5.8735e-10 | 2.4073e-10 | 1.2758e-11 | 378004.344
468028 | 3.5305e-09 | 4.1247e-09 | 1.1791e-10 | 5.4213e-09 | 4.2555e-09 | 2.2335e-10 | 5.8269e-10 | 2.4099e-10 | 1.2852e-11 | 378016.531
468040.156 | 3.509e-09 | 4.1211e-09 | 1.1872e-10 | 5.3691e-09 | 4.264e-09 | 2.2289e-10 | 5.8508e-10 | 2.4329e-10 | 1.2729e-11 | 378028.687
468052.313 | 3.5622e-09 | 4.1048e-09 | 1.1832e-10 | 5.3914e-09 | 4.3152e-09 | 2.2022e-10 | 5.7833e-10 | 2.3986e-10 | 1.2911e-11 | 378040.844
468064.5 | 3.5056e-09 | 4.0647e-09 | 1.185e-10 | 5.3683e-09 | 4.2683e-09 | 2.2339e-10 | 5.8295e-10 | 2.4161e-10 | 1.2944e-11 | 378053.031
468076.656 | 3.5215e-09 | 4.0942e-09 | 1.187e-10 | 5.3513e-09 | 4.2216e-09 | 2.2147e-10 | 5.8606e-10 | 2.4158e-10 | 1.2767e-11 | 378065.187
468088.813 | 3.5328e-09 | 4.1206e-09 | 1.1784e-10 | 5.427e-09 | 4.2102e-09 | 2.211e-10 | 5.807e-10 | 2.4148e-10 | 1.2711e-11 | 378077.344
468101 | 3.5251e-09 | 4.0983e-09 | 1.1781e-10 | 5.3836e-09 | 4.2695e-09 | 2.2171e-10 | 5.8398e-10 | 2.4194e-10 | 1.2936e-11 | 378089.531
468113.156 | 3.5436e-09 | 4.1263e-09 | 1.162e-10 | 5.4258e-09 | 4.2951e-09 | 2.211e-10 | 5.754e-10 | 2.4344e-10 | 1.2814e-11 | 378101.687
468125.313 | 3.5178e-09 | 4.0757e-09 | 1.1688e-10 | 5.3822e-09 | 4.2796e-09 | 2.2149e-10 | 5.8538e-10 | 2.4049e-10 | 1.2953e-11 | 378113.844
468137.5 | 3.5369e-09 | 4.1388e-09 | 1.1844e-10 | 5.4042e-09 | 4.2863e-09 | 2.2115e-10 | 5.8809e-10 | 2.4343e-10 | 1.2891e-11 | 378126.031
468149.656 | 3.5187e-09 | 4.1256e-09 | 1.1832e-10 | 5.3999e-09 | 4.2433e-09 | 2.2094e-10 | 5.8267e-10 | 2.4163e-10 | 1.2901e-11 | 378138.187
468161.813 | 3.5667e-09 | 4.1059e-09 | 1.1888e-10 | 5.4037e-09 | 4.2187e-09 | 2.2256e-10 | 5.9019e-10 | 2.4387e-10 | 1.2979e-11 | 378150.344
468174 | 3.5234e-09 | 4.125e-09 | 1.1689e-10 | 5.3712e-09 | 4.2926e-09 | 2.2259e-10 | 5.8717e-10 | 2.4183e-10 | 1.3104e-11 | 378162.531
468186.156 | 3.5212e-09 | 4.117e-09 | 1.1843e-10 | 5.4219e-09 | 4.2992e-09 | 2.2185e-10 | 5.8111e-10 | 2.4285e-10 | 1.2771e-11 | 378174.687
468198.313 | 3.5581e-09 | 4.0768e-09 | 1.1837e-10 | 5.4809e-09 | 4.2573e-09 | 2.2295e-10 | 5.87e-10 | 2.4192e-10 | 1.2959e-11 | 378186.844
468210.5 | 3.5147e-09 | 4.1373e-09 | 1.1783e-10 | 5.3749e-09 | 4.2444e-09 | 2.2058e-10 | 5.7844e-10 | 2.4377e-10 | 1.2626e-11 | 378199.031
468222.656 | 3.549e-09 | 4.0902e-09 | 1.178e-10 | 5.4338e-09 | 4.2805e-09 | 2.2255e-10 | 5.8309e-10 | 2.4314e-10 | 1.2735e-11 | 378211.187
468234.813 | 3.5475e-09 | 4.0865e-09 | 1.1933e-10 | 5.4192e-09 | 4.2724e-09 | 2.2354e-10 | 5.8165e-10 | 2.418e-10 | 1.2896e-11 | 378223.344
468247 | 3.5386e-09 | 4.0906e-09 | 1.1778e-10 | 5.3922e-09 | 4.2608e-09 | 2.2497e-10 | 5.8239e-10 | 2.4073e-10 | 1.2766e-11 | 378235.531
468259.156 | 3.5405e-09 | 4.1255e-09 | 1.1693e-10 | 5.384e-09 | 4.2521e-09 | 2.216e-10 | 5.8249e-10 | 2.4405e-10 | 1.2886e-11 | 378247.687
468271.344 | 3.5506e-09 | 4.1095e-09 | 1.1677e-10 | 5.4216e-09 | 4.2977e-09 | 2.2198e-10 | 5.8395e-10 | 2.4311e-10 | 1.2871e-11 | 378259.875
468283.5 | 3.5279e-09 | 4.1017e-09 | 1.1937e-10 | 5.3988e-09 | 4.3196e-09 | 2.1997e-10 | 5.8769e-10 | 2.4214e-10 | 1.2974e-11 | 378272.031
468295.656 | 3.5102e-09 | 4.1399e-09 | 1.1736e-10 | 5.4023e-09 | 4.2812e-09 | 2.2093e-10 | 5.8971e-10 | 2.4226e-10 | 1.2698e-11 | 378284.187
468307.844 | 3.5775e-09 | 4.0778e-09 | 1.1821e-10 | 5.4008e-09 | 4.2719e-09 | 2.2216e-10 | 5.8912e-10 | 2.4296e-10 | 1.2709e-11 | 378296.375
468320 | 3.5263e-09 | 4.0515e-09 | 1.1693e-10 | 5.3411e-09 | 4.2927e-09 | 2.2275e-10 | 5.8274e-10 | 2.4084e-10 | 1.2865e-11 | 378308.531
468332.156 | 3.5389e-09 | 4.0894e-09 | 1.1692e-10 | 5.4272e-09 | 4.3001e-09 | 2.2308e-10 | 5.8064e-10 | 2.3997e-10 | 1.2738e-11 | 378320.687
468344.344 | 3.5096e-09 | 4.1352e-09 | 1.1753e-10 | 5.3903e-09 | 4.2805e-09 | 2.1925e-10 | 5.867e-10 | 2.4086e-10 | 1.2829e-11 | 378332.875
468356.5 | 3.5437e-09 | 4.1152e-09 | 1.1878e-10 | 5.3596e-09 | 4.2186e-09 | 2.2289e-10 | 5.8065e-10 | 2.4335e-10 | 1.2819e-11 | 378345.031
468368.656 | 3.5132e-09 | 4.1117e-09 | 1.1778e-10 | 5.447e-09 | 4.297e-09 | 2.2034e-10 | 5.7957e-10 | 2.4331e-10 | 1.2945e-11 | 378357.187
468380.844 | 3.5331e-09 | 4.1278e-09 | 1.182e-10 | 5.4691e-09 | 4.2385e-09 | 2.1959e-10 | 5.8607e-10 | 2.4098e-10 | 1.3056e-11 | 378369.375
468393 | 3.5322e-09 | 4.1442e-09 | 1.1876e-10 | 5.4007e-09 | 4.2558e-09 | 2.2025e-10 | 5.8378e-10 | 2.4093e-10 | 1.2988e-11 | 378381.531
468405.156 | 3.5269e-09 | 4.1029e-09 | 1.1809e-10 | 5.3961e-09 | 4.2779e-09 | 2.206e-10 | 5.8908e-10 | 2.4375e-10 | 1.2775e-11 | 378393.687
468417.344 | 3.5151e-09 | 4.1139e-09 | 1.1856e-10 | 5.3703e-09 | 4.254e-09 | 2.2046e-10 | 5.8749e-10 | 2.4103e-10 | 1.2853e-11 | 378405.875
468429.5 | 3.5386e-09 | 4.0637e-09 | 1.193e-10 | 5.3817e-09 | 4.2975e-09 | 2.2163e-10 | 5.8626e-10 | 2.4124e-10 | 1.3053e-11 | 378418.031
468441.656 | 3.5193e-09 | 4.1215e-09 | 1.1804e-10 | 5.3909e-09 | 4.2852e-09 | 2.2241e-10 | 5.7929e-10 | 2.4241e-10 | 1.2978e-11 | 378430.187
468453.844 | 3.5271e-09 | 4.1307e-09 | 1.1835e-10 | 5.4081e-09 | 4.3171e-09 | 2.207e-10 | 5.887e-10 | 2.4392e-10 | 1.287e-11 | 378442.375
468466 | 3.578e-09 | 4.1162e-09 | 1.1792e-10 | 5.3924e-09 | 4.2633e-09 | 2.2283e-10 | 5.915e-10 | 2.4082e-10 | 1.2769e-11 | 378454.531
468478.156 | 3.5404e-09 | 4.1113e-09 | 1.185e-10 | 5.3936e-09 | 4.3129e-09 | 2.2133e-10 | 5.834e-10 | 2.421e-10 | 1.2829e-11 | 378466.687
468490.344 | 3.5385e-09 | 4.0974e-09 | 1.1904e-10 | 5.3883e-09 | 4.2721e-09 | 2.2071e-10 | 5.8307e-10 | 2.4398e-10 | 1.2927e-11 | 378478.875
468502.5 | 3.5394e-09 | 4.0957e-09 | 1.1977e-10 | 5.4501e-09 | 4.2471e-09 | 2.2205e-10 | 5.8939e-10 | 2.4223e-10 | 1.3032e-11 | 378491.031
468514.656 | 3.5467e-09 | 4.1228e-09 | 1.1871e-10 | 5.4175e-09 | 4.2715e-09 | 2.2215e-10 | 5.8428e-10 | 2.4528e-10 | 1.2889e-11 | 378503.187
468526.844 | 3.5192e-09 | 4.0589e-09 | 1.1803e-10 | 5.4131e-09 | 4.2477e-09 | 2.2236e-10 | 5.8589e-10 | 2.4259e-10 | 1.2909e-11 | 378515.375
468539 | 3.545e-09 | 4.1005e-09 | 1.1868e-10 | 5.4034e-09 | 4.2774e-09 | 2.2356e-10 | 5.8362e-10 | 2.4289e-10 | 1.2763e-11 | 378527.531
468551.156 | 3.5476e-09 | 4.0669e-09 | 1.1903e-10 | 5.4621e-09 | 4.2672e-09 | 2.2263e-10 | 5.8436e-10 | 2.434e-10 | 1.275e-11 | 378539.687
468563.344 | 3.5623e-09 | 4.1115e-09 | 1.1844e-10 | 5.4131e-09 | 4.2757e-09 | 2.2116e-10 | 5.9237e-10 | 2.4487e-10 | 1.286e-11 | 378551.875
468575.5 | 3.534e-09 | 4.1089e-09 | 1.1832e-10 | 5.4123e-09 | 4.3164e-09 | 2.217e-10 | 5.8608e-10 | 2.4481e-10 | 1.2784e-11 | 378564.031
468587.656 | 3.531e-09 | 4.1291e-09 | 1.1694e-10 | 5.4105e-09 | 4.2361e-09 | 2.2255e-10 | 5.8727e-10 | 2.4292e-10 | 1.2845e-11 | 378576.187
468599.844 | 3.5315e-09 | 4.0744e-09 | 1.1873e-10 | 5.4759e-09 | 4.2799e-09 | 2.207e-10 | 5.9474e-10 | 2.4495e-10 | 1.2825e-11 | 378588.375
468612 | 3.5466e-09 | 4.1009e-09 | 1.181e-10 | 5.4417e-09 | 4.2801e-09 | 2.2245e-10 | 5.8381e-10 | 2.4585e-10 | 1.2944e-11 | 378600.531
468624.188 | 3.5297e-09 | 4.1072e-09 | 1.1983e-10 | 5.4529e-09 | 4.2861e-09 | 2.2354e-10 | 5.937e-10 | 2.442e-10 | 1.2924e-11 | 378612.719
468636.344 | 3.5375e-09 | 4.0992e-09 | 1.1871e-10 | 5.4314e-09 | 4.3071e-09 | 2.2219e-10 | 5.8668e-10 | 2.4366e-10 | 1.2827e-11 | 378624.875
468648.5 | 3.5561e-09 | 4.082e-09 | 1.1914e-10 | 5.4168e-09 | 4.2909e-09 | 2.2178e-10 | 5.8294e-10 | 2.4389e-10 | 1.3022e-11 | 378637.031
468660.688 | 3.51e-09 | 4.0873e-09 | 1.1904e-10 | 5.4565e-09 | 4.269e-09 | 2.2135e-10 | 5.8524e-10 | 2.4299e-10 | 1.2888e-11 | 378649.219
468672.844 | 3.4974e-09 | 4.1112e-09 | 1.1834e-10 | 5.418e-09 | 4.2434e-09 | 2.189e-10 | 5.8677e-10 | 2.399e-10 | 1.2776e-11 | 378661.375
468685 | 3.5146e-09 | 4.0828e-09 | 1.1737e-10 | 5.4266e-09 | 4.2682e-09 | 2.2023e-10 | 5.8626e-10 | 2.4252e-10 | 1.2794e-11 | 378673.531
468697.188 | 3.5203e-09 | 4.0984e-09 | 1.1731e-10 | 5.4158e-09 | 4.2375e-09 | 2.2306e-10 | 5.8622e-10 | 2.418e-10 | 1.2803e-11 | 378685.719
468709.344 | 3.4717e-09 | 4.1204e-09 | 1.1809e-10 | 5.4478e-09 | 4.2631e-09 | 2.2078e-10 | 5.8738e-10 | 2.4215e-10 | 1.2557e-11 | 378697.875
468721.5 | 3.5345e-09 | 4.1148e-09 | 1.1857e-10 | 5.5056e-09 | 4.2459e-09 | 2.216e-10 | 5.8622e-10 | 2.4139e-10 | 1.2924e-11 | 378710.031
468733.688 | 3.4904e-09 | 4.1038e-09 | 1.1725e-10 | 5.487e-09 | 4.2996e-09 | 2.2178e-10 | 5.8905e-10 | 2.4627e-10 | 1.2992e-11 | 378722.219
468745.844 | 3.5496e-09 | 4.0579e-09 | 1.1848e-10 | 5.4171e-09 | 4.2833e-09 | 2.2218e-10 | 5.8045e-10 | 2.4483e-10 | 1.2615e-11 | 378734.375
468758 | 3.528e-09 | 4.0877e-09 | 1.172e-10 | 5.4481e-09 | 4.2695e-09 | 2.2042e-10 | 5.8855e-10 | 2.4102e-10 | 1.2796e-11 | 378746.531
468770.188 | 3.5437e-09 | 4.1004e-09 | 1.1881e-10 | 5.4892e-09 | 4.2413e-09 | 2.2058e-10 | 5.8731e-10 | 2.4414e-10 | 1.283e-11 | 378758.719
468782.344 | 3.5709e-09 | 4.1425e-09 | 1.2039e-10 | 5.4683e-09 | 4.3081e-09 | 2.2037e-10 | 5.925e-10 | 2.4462e-10 | 1.2819e-11 | 378770.875
468794.5 | 3.5573e-09 | 4.0805e-09 | 1.195e-10 | 5.4386e-09 | 4.2321e-09 | 2.2259e-10 | 5.857e-10 | 2.439e-10 | 1.2959e-11 | 378783.031
468806.688 | 3.5356e-09 | 4.0976e-09 | 1.1871e-10 | 5.4449e-09 | 4.2776e-09 | 2.2367e-10 | 5.8662e-10 | 2.4344e-10 | 1.2792e-11 | 378795.219
468818.844 | 3.5204e-09 | 4.0902e-09 | 1.1844e-10 | 5.4245e-09 | 4.2359e-09 | 2.2059e-10 | 5.8978e-10 | 2.449e-10 | 1.2741e-11 | 378807.375
468831 | 3.5515e-09 | 4.0801e-09 | 1.1861e-10 | 5.4612e-09 | 4.3253e-09 | 2.2189e-10 | 5.8852e-10 | 2.441e-10 | 1.2808e-11 | 378819.531
468843.188 | 3.5356e-09 | 4.0755e-09 | 1.1775e-10 | 5.4471e-09 | 4.2787e-09 | 2.2012e-10 | 5.8771e-10 | 2.4186e-10 | 1.2566e-11 | 378831.719
468855.344 | 3.5278e-09 | 4.0922e-09 | 1.1786e-10 | 5.4594e-09 | 4.2441e-09 | 2.2324e-10 | 5.8389e-10 | 2.4291e-10 | 1.2882e-11 | 378843.875
468867.5 | 3.5065e-09 | 4.0986e-09 | 1.183e-10 | 5.487e-09 | 4.2897e-09 | 2.2211e-10 | 5.9588e-10 | 2.4586e-10 | 1.2972e-11 | 378856.031
468879.688 | 3.5163e-09 | 4.1066e-09 | 1.205e-10 | 5.451e-09 | 4.2953e-09 | 2.2261e-10 | 5.908e-10 | 2.436e-10 | 1.2882e-11 | 378868.219
468891.844 | 3.545e-09 | 4.063e-09 | 1.1966e-10 | 5.4981e-09 | 4.2432e-09 | 2.2379e-10 | 5.8673e-10 | 2.4589e-10 | 1.2915e-11 | 378880.375
468904 | 3.5555e-09 | 4.1904e-09 | 1.1961e-10 | 5.4511e-09 | 4.3122e-09 | 2.2167e-10 | 5.9506e-10 | 2.4404e-10 | 1.2764e-11 | 378892.531
468916.188 | 3.529e-09 | 4.0947e-09 | 1.191e-10 | 5.4916e-09 | 4.2871e-09 | 2.2384e-10 | 5.9054e-10 | 2.4595e-10 | 1.2635e-11 | 378904.719
468928.344 | 3.5685e-09 | 4.1162e-09 | 1.1962e-10 | 5.4431e-09 | 4.279e-09 | 2.262e-10 | 5.9567e-10 | 2.4638e-10 | 1.2862e-11 | 378916.875
468940.5 | 3.5387e-09 | 4.1345e-09 | 1.1986e-10 | 5.5101e-09 | 4.2461e-09 | 2.2418e-10 | 5.9258e-10 | 2.4357e-10 | 1.2814e-11 | 378929.031
468952.688 | 3.578e-09 | 4.1532e-09 | 1.1991e-10 | 5.4706e-09 | 4.2872e-09 | 2.2175e-10 | 5.9194e-10 | 2.4846e-10 | 1.2876e-11 | 378941.219
468964.844 | 3.5602e-09 | 4.1778e-09 | 1.1989e-10 | 5.4356e-09 | 4.2964e-09 | 2.2233e-10 | 5.8855e-10 | 2.4445e-10 | 1.2929e-11 | 378953.375
468977 | 3.5718e-09 | 4.0815e-09 | 1.2037e-10 | 5.4175e-09 | 4.3547e-09 | 2.2367e-10 | 5.9028e-10 | 2.4409e-10 | 1.2797e-11 | 378965.531
468989.188 | 3.5832e-09 | 4.1249e-09 | 1.1919e-10 | 5.4445e-09 | 4.28e-09 | 2.2125e-10 | 5.9343e-10 | 2.4583e-10 | 1.2818e-11 | 378977.719
469001.344 | 3.5477e-09 | 4.1161e-09 | 1.1937e-10 | 5.4733e-09 | 4.3083e-09 | 2.2276e-10 | 5.919e-10 | 2.4482e-10 | 1.2871e-11 | 378989.875
469013.531 | 3.5458e-09 | 4.1127e-09 | 1.1836e-10 | 5.5216e-09 | 4.2296e-09 | 2.2292e-10 | 5.9339e-10 | 2.4566e-10 | 1.3033e-11 | 379002.062
469025.688 | 3.5846e-09 | 4.0908e-09 | 1.1968e-10 | 5.448e-09 | 4.2713e-09 | 2.244e-10 | 5.953e-10 | 2.4343e-10 | 1.2907e-11 | 379014.219
469037.844 | 3.5382e-09 | 4.0957e-09 | 1.1895e-10 | 5.5164e-09 | 4.3293e-09 | 2.2166e-10 | 5.9117e-10 | 2.4315e-10 | 1.283e-11 | 379026.375
469050.031 | 3.5456e-09 | 4.0911e-09 | 1.1963e-10 | 5.4721e-09 | 4.3039e-09 | 2.2119e-10 | 5.8497e-10 | 2.4435e-10 | 1.2721e-11 | 379038.562
469062.188 | 3.5399e-09 | 4.0952e-09 | 1.2009e-10 | 5.4996e-09 | 4.2418e-09 | 2.2235e-10 | 5.8853e-10 | 2.4279e-10 | 1.2773e-11 | 379050.719
469074.344 | 3.5189e-09 | 4.1079e-09 | 1.1963e-10 | 5.4516e-09 | 4.2735e-09 | 2.2189e-10 | 5.932e-10 | 2.4551e-10 | 1.2819e-11 | 379062.875
469086.531 | 3.5484e-09 | 4.1141e-09 | 1.1907e-10 | 5.4212e-09 | 4.259e-09 | 2.2266e-10 | 5.9213e-10 | 2.4697e-10 | 1.2925e-11 | 379075.062
469098.688 | 3.5337e-09 | 4.0358e-09 | 1.1929e-10 | 5.4551e-09 | 4.2462e-09 | 2.2248e-10 | 5.9475e-10 | 2.4302e-10 | 1.2899e-11 | 379087.219
469110.844 | 3.52e-09 | 4.0782e-09 | 1.1771e-10 | 5.4192e-09 | 4.2529e-09 | 2.2167e-10 | 5.8886e-10 | 2.4031e-10 | 1.2852e-11 | 379099.375
469123.031 | 3.5223e-09 | 4.0863e-09 | 1.1773e-10 | 5.4734e-09 | 4.2678e-09 | 2.2169e-10 | 5.9207e-10 | 2.4387e-10 | 1.2879e-11 | 379111.562
469135.188 | 3.5194e-09 | 4.0661e-09 | 1.1995e-10 | 5.4692e-09 | 4.2825e-09 | 2.2215e-10 | 5.9413e-10 | 2.4405e-10 | 1.2809e-11 | 379123.719
469147.344 | 3.5166e-09 | 4.0797e-09 | 1.1993e-10 | 5.4463e-09 | 4.2745e-09 | 2.2578e-10 | 5.9537e-10 | 2.4053e-10 | 1.2882e-11 | 379135.875
469159.531 | 3.5538e-09 | 4.1059e-09 | 1.1747e-10 | 5.441e-09 | 4.2357e-09 | 2.2353e-10 | 5.9709e-10 | 2.4339e-10 | 1.2638e-11 | 379148.062
469171.688 | 3.5196e-09 | 4.0673e-09 | 1.1904e-10 | 5.4546e-09 | 4.3025e-09 | 2.2323e-10 | 5.8972e-10 | 2.4607e-10 | 1.2673e-11 | 379160.219
469183.844 | 3.5098e-09 | 4.0955e-09 | 1.1972e-10 | 5.4064e-09 | 4.255e-09 | 2.2312e-10 | 5.9049e-10 | 2.4496e-10 | 1.2701e-11 | 379172.375
469196.031 | 3.5485e-09 | 4.0863e-09 | 1.1873e-10 | 5.4785e-09 | 4.2776e-09 | 2.2177e-10 | 5.9754e-10 | 2.4417e-10 | 1.275e-11 | 379184.562
469208.188 | 3.509e-09 | 4.0816e-09 | 1.1941e-10 | 5.4374e-09 | 4.2472e-09 | 2.2109e-10 | 5.8904e-10 | 2.4488e-10 | 1.2871e-11 | 379196.719
469220.344 | 3.5386e-09 | 4.1615e-09 | 1.1836e-10 | 5.4726e-09 | 4.2582e-09 | 2.2231e-10 | 5.9099e-10 | 2.4047e-10 | 1.2951e-11 | 379208.875
469232.531 | 3.5015e-09 | 4.0448e-09 | 1.1782e-10 | 5.443e-09 | 4.2339e-09 | 2.199e-10 | 5.826e-10 | 2.4267e-10 | 1.2981e-11 | 379221.062
469244.688 | 3.5435e-09 | 4.087e-09 | 1.1924e-10 | 5.5333e-09 | 4.2671e-09 | 2.2251e-10 | 5.8979e-10 | 2.4258e-10 | 1.2811e-11 | 379233.219
469256.844 | 3.5326e-09 | 4.0965e-09 | 1.1826e-10 | 5.4502e-09 | 4.2392e-09 | 2.2298e-10 | 5.945e-10 | 2.4497e-10 | 1.2793e-11 | 379245.375
469269.031 | 3.5318e-09 | 4.0608e-09 | 1.1876e-10 | 5.4642e-09 | 4.2645e-09 | 2.209e-10 | 5.8875e-10 | 2.4538e-10 | 1.2809e-11 | 379257.562
469281.188 | 3.5307e-09 | 4.0802e-09 | 1.1914e-10 | 5.4449e-09 | 4.3306e-09 | 2.2246e-10 | 5.9373e-10 | 2.4447e-10 | 1.2614e-11 | 379269.719
469293.344 | 3.5046e-09 | 4.1146e-09 | 1.1803e-10 | 5.4783e-09 | 4.2642e-09 | 2.2244e-10 | 5.9102e-10 | 2.4178e-10 | 1.2846e-11 | 379281.875
469305.531 | 3.526e-09 | 4.0576e-09 | 1.1822e-10 | 5.4589e-09 | 4.2875e-09 | 2.2028e-10 | 5.9688e-10 | 2.4331e-10 | 1.2822e-11 | 379294.062
469317.688 | 3.4842e-09 | 4.0821e-09 | 1.1802e-10 | 5.4752e-09 | 4.2737e-09 | 2.22e-10 | 5.8787e-10 | 2.4276e-10 | 1.2815e-11 | 379306.219
469329.844 | 3.5225e-09 | 4.0845e-09 | 1.2005e-10 | 5.4566e-09 | 4.2607e-09 | 2.2263e-10 | 5.8653e-10 | 2.4407e-10 | 1.2582e-11 | 379318.375
469342.031 | 3.5247e-09 | 4.0879e-09 | 1.1947e-10 | 5.4315e-09 | 4.2182e-09 | 2.2275e-10 | 5.9431e-10 | 2.4645e-10 | 1.2769e-11 | 379330.562
469354.188 | 3.5368e-09 | 4.0329e-09 | 1.1935e-10 | 5.3986e-09 | 4.2149e-09 | 2.2373e-10 | 5.8925e-10 | 2.4558e-10 | 1.2816e-11 | 379342.719
469366.344 | 3.5319e-09 | 4.1124e-09 | 1.1851e-10 | 5.4114e-09 | 4.3034e-09 | 2.2341e-10 | 5.9259e-10 | 2.4218e-10 | 1.2987e-11 | 379354.875
469378.531 | 3.5644e-09 | 4.0927e-09 | 1.1895e-10 | 5.5079e-09 | 4.2479e-09 | 2.2188e-10 | 5.9421e-10 | 2.4663e-10 | 1.2699e-11 | 379367.062
469390.688 | 3.5296e-09 | 4.0884e-09 | 1.1866e-10 | 5.4476e-09 | 4.2576e-09 | 2.2085e-10 | 5.852e-10 | 2.4386e-10 | 1.2761e-11 | 379379.219
469402.875 | 3.5529e-09 | 4.0958e-09 | 1.1896e-10 | 5.4949e-09 | 4.2175e-09 | 2.2183e-10 | 5.9111e-10 | 2.4346e-10 | 1.2873e-11 | 379391.406
469415.031 | 3.5344e-09 | 4.0788e-09 | 1.1857e-10 | 5.4596e-09 | 4.2864e-09 | 2.2145e-10 | 5.9331e-10 | 2.4629e-10 | 1.2873e-11 | 379403.562
469427.188 | 3.5676e-09 | 4.1247e-09 | 1.1913e-10 | 5.429e-09 | 4.2499e-09 | 2.221e-10 | 5.884e-10 | 2.4446e-10 | 1.2922e-11 | 379415.719
469439.375 | 3.5667e-09 | 4.1268e-09 | 1.1823e-10 | 5.4823e-09 | 4.2691e-09 | 2.2311e-10 | 5.9219e-10 | 2.4522e-10 | 1.2704e-11 | 379427.906
469451.531 | 3.5604e-09 | 4.0784e-09 | 1.1933e-10 | 5.5025e-09 | 4.2547e-09 | 2.2297e-10 | 5.9028e-10 | 2.4282e-10 | 1.294e-11 | 379440.062
469463.688 | 3.5555e-09 | 4.0894e-09 | 1.1913e-10 | 5.4524e-09 | 4.2795e-09 | 2.2406e-10 | 5.9641e-10 | 2.4614e-10 | 1.2823e-11 | 379452.219
469475.875 | 3.5629e-09 | 4.087e-09 | 1.2023e-10 | 5.4529e-09 | 4.2412e-09 | 2.2255e-10 | 5.8968e-10 | 2.4544e-10 | 1.2931e-11 | 379464.406
469488.031 | 3.4907e-09 | 4.0823e-09 | 1.2007e-10 | 5.4315e-09 | 4.2673e-09 | 2.2323e-10 | 5.9219e-10 | 2.4632e-10 | 1.2954e-11 | 379476.562
469500.188 | 3.513e-09 | 4.0852e-09 | 1.1941e-10 | 5.4384e-09 | 4.2615e-09 | 2.2253e-10 | 5.9903e-10 | 2.48e-10 | 1.2751e-11 | 379488.719
469512.375 | 3.5363e-09 | 4.0896e-09 | 1.1988e-10 | 5.4653e-09 | 4.3214e-09 | 2.2332e-10 | 5.9271e-10 | 2.4489e-10 | 1.2823e-11 | 379500.906
469524.531 | 3.5822e-09 | 4.1041e-09 | 1.193e-10 | 5.4606e-09 | 4.2635e-09 | 2.2138e-10 | 5.9453e-10 | 2.455e-10 | 1.2883e-11 | 379513.062
469536.688 | 3.5801e-09 | 4.065e-09 | 1.1825e-10 | 5.479e-09 | 4.2539e-09 | 2.2023e-10 | 6.0141e-10 | 2.4586e-10 | 1.2878e-11 | 379525.219
469548.875 | 3.5461e-09 | 4.102e-09 | 1.2042e-10 | 5.4353e-09 | 4.255e-09 | 2.2295e-10 | 5.9022e-10 | 2.4627e-10 | 1.297e-11 | 379537.406
469561.031 | 3.4717e-09 | 4.0878e-09 | 1.2037e-10 | 5.4993e-09 | 4.2893e-09 | 2.2213e-10 | 5.8944e-10 | 2.4641e-10 | 1.2757e-11 | 379549.562
469573.188 | 3.5246e-09 | 4.136e-09 | 1.2054e-10 | 5.446e-09 | 4.2801e-09 | 2.2438e-10 | 5.9728e-10 | 2.4522e-10 | 1.2938e-11 | 379561.719
469585.375 | 3.5437e-09 | 4.0975e-09 | 1.1934e-10 | 5.4598e-09 | 4.2606e-09 | 2.2417e-10 | 5.9165e-10 | 2.4669e-10 | 1.2889e-11 | 379573.906
469597.531 | 3.525e-09 | 4.1565e-09 | 1.2136e-10 | 5.4292e-09 | 4.2699e-09 | 2.2413e-10 | 5.9421e-10 | 2.4623e-10 | 1.295e-11 | 379586.062
469609.688 | 3.5532e-09 | 4.079e-09 | 1.1944e-10 | 5.4913e-09 | 4.2798e-09 | 2.1959e-10 | 5.9263e-10 | 2.4332e-10 | 1.2884e-11 | 379598.219
469621.875 | 3.524e-09 | 4.0792e-09 | 1.1957e-10 | 5.469e-09 | 4.2894e-09 | 2.2182e-10 | 6.0202e-10 | 2.4515e-10 | 1.2939e-11 | 379610.406
469634.031 | 3.5501e-09 | 4.1293e-09 | 1.1855e-10 | 5.4269e-09 | 4.3097e-09 | 2.2371e-10 | 5.9352e-10 | 2.4388e-10 | 1.2807e-11 | 379622.562
469646.188 | 3.5626e-09 | 4.0839e-09 | 1.1991e-10 | 5.4679e-09 | 4.2854e-09 | 2.1918e-10 | 5.9341e-10 | 2.4638e-10 | 1.2822e-11 | 379634.719
469658.375 | 3.4806e-09 | 4.095e-09 | 1.19e-10 | 5.4705e-09 | 4.2588e-09 | 2.2332e-10 | 5.9656e-10 | 2.4357e-10 | 1.2748e-11 | 379646.906
469670.531 | 3.5273e-09 | 4.1085e-09 | 1.1941e-10 | 5.4986e-09 | 4.2656e-09 | 2.2333e-10 | 6.0149e-10 | 2.4676e-10 | 1.2786e-11 | 379659.062
469682.688 | 3.5716e-09 | 4.09e-09 | 1.208e-10 | 5.479e-09 | 4.2596e-09 | 2.2181e-10 | 5.9195e-10 | 2.4546e-10 | 1.2866e-11 | 379671.219
469694.875 | 3.5345e-09 | 4.078e-09 | 1.1923e-10 | 5.4138e-09 | 4.2838e-09 | 2.2283e-10 | 5.9646e-10 | 2.4628e-10 | 1.2762e-11 | 379683.406
469707.031 | 3.5458e-09 | 4.0719e-09 | 1.2036e-10 | 5.4996e-09 | 4.2323e-09 | 2.2187e-10 | 5.9239e-10 | 2.4628e-10 | 1.2959e-11 | 379695.562
469719.188 | 3.5452e-09 | 4.0921e-09 | 1.191e-10 | 5.4777e-09 | 4.2804e-09 | 2.2281e-10 | 5.9254e-10 | 2.4389e-10 | 1.2748e-11 | 379707.719
469731.375 | 3.5352e-09 | 4.1073e-09 | 1.1996e-10 | 5.4301e-09 | 4.2883e-09 | 2.2066e-10 | 5.9048e-10 | 2.4265e-10 | 1.2924e-11 | 379719.906
469743.531 | 3.5468e-09 | 4.099e-09 | 1.189e-10 | 5.4258e-09 | 4.2905e-09 | 2.2475e-10 | 5.9418e-10 | 2.4632e-10 | 1.2745e-11 | 379732.062
469755.688 | 3.5499e-09 | 4.0736e-09 | 1.2044e-10 | 5.4568e-09 | 4.2717e-09 | 2.2185e-10 | 5.9811e-10 | 2.4438e-10 | 1.278e-11 | 379744.219
469767.875 | 3.5388e-09 | 4.1119e-09 | 1.1925e-10 | 5.4363e-09 | 4.2875e-09 | 2.2365e-10 | 5.9206e-10 | 2.4371e-10 | 1.2917e-11 | 379756.406
469780.031 | 3.5482e-09 | 4.097e-09 | 1.1921e-10 | 5.4577e-09 | 4.2684e-09 | 2.2298e-10 | 5.9397e-10 | 2.4456e-10 | 1.2722e-11 | 379768.562
469792.219 | 3.5516e-09 | 4.1337e-09 | 1.1944e-10 | 5.4654e-09 | 4.2667e-09 | 2.2093e-10 | 5.9211e-10 | 2.4672e-10 | 1.2916e-11 | 379780.75
469804.375 | 3.5485e-09 | 4.1411e-09 | 1.1971e-10 | 5.421e-09 | 4.2665e-09 | 2.2153e-10 | 5.9124e-10 | 2.4611e-10 | 1.3001e-11 | 379792.906
469816.531 | 3.5649e-09 | 4.1131e-09 | 1.1991e-10 | 5.4372e-09 | 4.2733e-09 | 2.2203e-10 | 5.9564e-10 | 2.4739e-10 | 1.2813e-11 | 379805.062
469828.719 | 3.5252e-09 | 4.1724e-09 | 1.1726e-10 | 5.4353e-09 | 4.2914e-09 | 2.2432e-10 | 5.9746e-10 | 2.4824e-10 | 1.2827e-11 | 379817.25
469840.875 | 3.5745e-09 | 4.105e-09 | 1.1894e-10 | 5.4628e-09 | 4.2286e-09 | 2.2399e-10 | 5.8922e-10 | 2.4581e-10 | 1.2761e-11 | 379829.406
469853.031 | 3.5335e-09 | 4.1156e-09 | 1.1984e-10 | 5.3931e-09 | 4.2748e-09 | 2.237e-10 | 5.9722e-10 | 2.4413e-10 | 1.2935e-11 | 379841.562
469865.219 | 3.5512e-09 | 4.1158e-09 | 1.1946e-10 | 5.5453e-09 | 4.2757e-09 | 2.2252e-10 | 5.9757e-10 | 2.4613e-10 | 1.2822e-11 | 379853.75
469877.375 | 3.5292e-09 | 4.0916e-09 | 1.1936e-10 | 5.4658e-09 | 4.257e-09 | 2.2418e-10 | 5.9539e-10 | 2.4521e-10 | 1.2865e-11 | 379865.906
469889.531 | 3.5342e-09 | 4.1062e-09 | 1.201e-10 | 5.5235e-09 | 4.2315e-09 | 2.2353e-10 | 5.9874e-10 | 2.4479e-10 | 1.2926e-11 | 379878.062
469901.719 | 3.5332e-09 | 4.1115e-09 | 1.2094e-10 | 5.485e-09 | 4.2697e-09 | 2.2335e-10 | 5.9949e-10 | 2.4727e-10 | 1.298e-11 | 379890.25
469913.875 | 3.5357e-09 | 4.0889e-09 | 1.196e-10 | 5.4771e-09 | 4.2717e-09 | 2.2299e-10 | 5.9772e-10 | 2.4757e-10 | 1.2972e-11 | 379902.406
469926.031 | 3.5576e-09 | 4.1023e-09 | 1.1995e-10 | 5.5112e-09 | 4.2618e-09 | 2.2278e-10 | 5.9386e-10 | 2.4669e-10 | 1.2852e-11 | 379914.562
469938.219 | 3.5074e-09 | 4.0662e-09 | 1.2026e-10 | 5.4371e-09 | 4.2526e-09 | 2.2134e-10 | 5.9422e-10 | 2.4561e-10 | 1.2777e-11 | 379926.75
469950.375 | 3.5656e-09 | 4.0811e-09 | 1.1954e-10 | 5.545e-09 | 4.2555e-09 | 2.2499e-10 | 5.9177e-10 | 2.4788e-10 | 1.2887e-11 | 379938.906
469962.531 | 3.5898e-09 | 4.0999e-09 | 1.1952e-10 | 5.5927e-09 | 4.2863e-09 | 2.2369e-10 | 6.0388e-10 | 2.4785e-10 | 1.2755e-11 | 379951.062
469974.719 | 3.5823e-09 | 4.101e-09 | 1.1957e-10 | 5.519e-09 | 4.2662e-09 | 2.221e-10 | 5.9568e-10 | 2.4455e-10 | 1.2868e-11 | 379963.25
469986.875 | 3.5645e-09 | 4.1246e-09 | 1.206e-10 | 5.5302e-09 | 4.2966e-09 | 2.2281e-10 | 5.9552e-10 | 2.4654e-10 | 1.3102e-11 | 379975.406
469999.031 | 3.5508e-09 | 4.1234e-09 | 1.1905e-10 | 5.46e-09 | 4.2463e-09 | 2.2392e-10 | 5.8929e-10 | 2.4908e-10 | 1.2974e-11 | 379987.562
470011.219 | 3.5647e-09 | 4.1089e-09 | 1.1953e-10 | 5.4637e-09 | 4.251e-09 | 2.2119e-10 | 5.9912e-10 | 2.4504e-10 | 1.2804e-11 | 379999.75
470023.375 | 3.5464e-09 | 4.0459e-09 | 1.1857e-10 | 5.5181e-09 | 4.2912e-09 | 2.2271e-10 | 5.9317e-10 | 2.4527e-10 | 1.2929e-11 | 380011.906
470035.531 | 3.5434e-09 | 4.1013e-09 | 1.2063e-10 | 5.4593e-09 | 4.2961e-09 | 2.2515e-10 | 5.9321e-10 | 2.4773e-10 | 1.2843e-11 | 380024.062
470047.719 | 3.5607e-09 | 4.1419e-09 | 1.2119e-10 | 5.5302e-09 | 4.3016e-09 | 2.2271e-10 | 5.9898e-10 | 2.482e-10 | 1.3123e-11 | 380036.25
470059.875 | 3.5712e-09 | 4.0761e-09 | 1.2052e-10 | 5.4998e-09 | 4.2797e-09 | 2.2218e-10 | 5.9395e-10 | 2.4621e-10 | 1.2835e-11 | 380048.406
470072.031 | 3.4958e-09 | 4.1188e-09 | 1.2006e-10 | 5.5115e-09 | 4.2624e-09 | 2.23e-10 | 5.9425e-10 | 2.4647e-10 | 1.2899e-11 | 380060.562
470084.219 | 3.5372e-09 | 4.05e-09 | 1.2068e-10 | 5.5107e-09 | 4.2545e-09 | 2.2138e-10 | 5.9418e-10 | 2.4454e-10 | 1.2739e-11 | 380072.75
470096.375 | 3.5295e-09 | 4.082e-09 | 1.1997e-10 | 5.5263e-09 | 4.2796e-09 | 2.2523e-10 | 6.0323e-10 | 2.463e-10 | 1.287e-11 | 380084.906
470108.531 | 3.5351e-09 | 4.0894e-09 | 1.2085e-10 | 5.4786e-09 | 4.2755e-09 | 2.2149e-10 | 6.0056e-10 | 2.4582e-10 | 1.2893e-11 | 380097.062
470120.719 | 3.5563e-09 | 4.1019e-09 | 1.1936e-10 | 5.4935e-09 | 4.2243e-09 | 2.2239e-10 | 5.9678e-10 | 2.469e-10 | 1.2727e-11 | 380109.25
470132.875 | 3.5584e-09 | 4.0355e-09 | 1.2026e-10 | 5.4421e-09 | 4.2783e-09 | 2.2265e-10 | 5.9853e-10 | 2.4662e-10 | 1.2832e-11 | 380121.406
470145.063 | 3.5148e-09 | 4.1071e-09 | 1.1963e-10 | 5.4301e-09 | 4.2445e-09 | 2.2352e-10 | 5.9859e-10 | 2.472e-10 | 1.2899e-11 | 380133.594
470157.219 | 3.5124e-09 | 4.1136e-09 | 1.1911e-10 | 5.5441e-09 | 4.2752e-09 | 2.2386e-10 | 6.0113e-10 | 2.4756e-10 | 1.2861e-11 | 380145.75
470169.375 | 3.5231e-09 | 4.0943e-09 | 1.1981e-10 | 5.4682e-09 | 4.2893e-09 | 2.2171e-10 | 5.9561e-10 | 2.4536e-10 | 1.293e-11 | 380157.906
470181.563 | 3.519e-09 | 4.117e-09 | 1.1966e-10 | 5.4397e-09 | 4.2501e-09 | 2.2202e-10 | 5.9161e-10 | 2.4629e-10 | 1.2769e-11 | 380170.094
470193.719 | 3.5257e-09 | 4.0895e-09 | 1.206e-10 | 5.531e-09 | 4.2939e-09 | 2.2208e-10 | 5.9704e-10 | 2.4431e-10 | 1.2914e-11 | 380182.25
470205.875 | 3.4854e-09 | 4.0488e-09 | 1.1879e-10 | 5.4745e-09 | 4.239e-09 | 2.2057e-10 | 5.8882e-10 | 2.4281e-10 | 1.2756e-11 | 380194.406
470218.063 | 3.5469e-09 | 4.0908e-09 | 1.1957e-10 | 5.4948e-09 | 4.2687e-09 | 2.2325e-10 | 5.9791e-10 | 2.4385e-10 | 1.2833e-11 | 380206.594
470230.219 | 3.5023e-09 | 4.0731e-09 | 1.1875e-10 | 5.4899e-09 | 4.25e-09 | 2.2377e-10 | 5.9306e-10 | 2.4527e-10 | 1.2735e-11 | 380218.75
470242.375 | 3.5641e-09 | 4.1182e-09 | 1.1816e-10 | 5.4778e-09 | 4.2034e-09 | 2.2216e-10 | 6.0039e-10 | 2.4445e-10 | 1.289e-11 | 380230.906
470254.563 | 3.5374e-09 | 4.0679e-09 | 1.1989e-10 | 5.4897e-09 | 4.2331e-09 | 2.2483e-10 | 5.9266e-10 | 2.4583e-10 | 1.2671e-11 | 380243.094
470266.719 | 3.5756e-09 | 4.1e-09 | 1.1928e-10 | 5.419e-09 | 4.2304e-09 | 2.2225e-10 | 5.9806e-10 | 2.4785e-10 | 1.2934e-11 | 380255.25
470278.875 | 3.5271e-09 | 4.0803e-09 | 1.2005e-10 | 5.4334e-09 | 4.256e-09 | 2.2012e-10 | 5.889e-10 | 2.4626e-10 | 1.289e-11 | 380267.406
470291.063 | 3.5726e-09 | 4.0793e-09 | 1.2004e-10 | 5.4649e-09 | 4.2432e-09 | 2.2104e-10 | 5.9186e-10 | 2.4765e-10 | 1.299e-11 | 380279.594
470303.219 | 3.5605e-09 | 4.1199e-09 | 1.204e-10 | 5.536e-09 | 4.2713e-09 | 2.2344e-10 | 5.9641e-10 | 2.4764e-10 | 1.2809e-11 | 380291.75
470315.375 | 3.5066e-09 | 4.0658e-09 | 1.2041e-10 | 5.5429e-09 | 4.2225e-09 | 2.2299e-10 | 5.998e-10 | 2.4743e-10 | 1.295e-11 | 380303.906
470327.563 | 3.5385e-09 | 4.0823e-09 | 1.1967e-10 | 5.5589e-09 | 4.3069e-09 | 2.2373e-10 | 5.9585e-10 | 2.4435e-10 | 1.2814e-11 | 380316.094
470339.719 | 3.5129e-09 | 4.0755e-09 | 1.2014e-10 | 5.4609e-09 | 4.2176e-09 | 2.2058e-10 | 5.9444e-10 | 2.4643e-10 | 1.286e-11 | 380328.25
470351.875 | 3.5511e-09 | 4.1035e-09 | 1.2013e-10 | 5.5257e-09 | 4.2342e-09 | 2.2304e-10 | 5.9389e-10 | 2.4602e-10 | 1.2948e-11 | 380340.406
470364.063 | 3.5316e-09 | 4.0965e-09 | 1.2063e-10 | 5.5103e-09 | 4.3021e-09 | 2.2212e-10 | 5.9683e-10 | 2.4522e-10 | 1.2938e-11 | 380352.594
470376.219 | 3.5174e-09 | 4.0941e-09 | 1.2024e-10 | 5.5129e-09 | 4.3139e-09 | 2.2291e-10 | 5.9799e-10 | 2.4327e-10 | 1.2698e-11 | 380364.75
470388.375 | 3.5395e-09 | 4.0804e-09 | 1.1936e-10 | 5.4836e-09 | 4.2412e-09 | 2.2273e-10 | 5.9352e-10 | 2.4392e-10 | 1.2933e-11 | 380376.906
470400.563 | 3.5338e-09 | 4.0425e-09 | 1.2079e-10 | 5.493e-09 | 4.3017e-09 | 2.2255e-10 | 5.9707e-10 | 2.4851e-10 | 1.2931e-11 | 380389.094
470412.719 | 3.4735e-09 | 4.1111e-09 | 1.1879e-10 | 5.5271e-09 | 4.2575e-09 | 2.2334e-10 | 5.9559e-10 | 2.432e-10 | 1.2888e-11 | 380401.25
470424.875 | 3.5547e-09 | 4.1601e-09 | 1.1993e-10 | 5.4675e-09 | 4.2588e-09 | 2.2178e-10 | 6.0033e-10 | 2.4556e-10 | 1.283e-11 | 380413.406
470437.063 | 3.5438e-09 | 4.1126e-09 | 1.1989e-10 | 5.4591e-09 | 4.2383e-09 | 2.2023e-10 | 5.9616e-10 | 2.4569e-10 | 1.2811e-11 | 380425.594
470449.219 | 3.5e-09 | 4.0992e-09 | 1.2052e-10 | 5.4864e-09 | 4.2737e-09 | 2.2154e-10 | 5.9477e-10 | 2.4712e-10 | 1.2816e-11 | 380437.75
470461.375 | 3.5435e-09 | 4.0842e-09 | 1.1985e-10 | 5.4352e-09 | 4.2489e-09 | 2.2303e-10 | 5.9174e-10 | 2.435e-10 | 1.2782e-11 | 380449.906
470473.563 | 3.5464e-09 | 4.0724e-09 | 1.1895e-10 | 5.4721e-09 | 4.2697e-09 | 2.2293e-10 | 5.9363e-10 | 2.4599e-10 | 1.258e-11 | 380462.094
470485.719 | 3.4972e-09 | 4.1175e-09 | 1.1977e-10 | 5.5182e-09 | 4.2432e-09 | 2.2357e-10 | 5.9118e-10 | 2.4525e-10 | 1.2863e-11 | 380474.25
470497.875 | 3.5131e-09 | 4.0527e-09 | 1.1842e-10 | 5.453e-09 | 4.2548e-09 | 2.2379e-10 | 5.9327e-10 | 2.4749e-10 | 1.2853e-11 | 380486.406
470510.063 | 3.5122e-09 | 4.1072e-09 | 1.1977e-10 | 5.4851e-09 | 4.2557e-09 | 2.2126e-10 | 5.9483e-10 | 2.4317e-10 | 1.271e-11 | 380498.594
470522.219 | 3.4988e-09 | 4.0501e-09 | 1.1838e-10 | 5.4906e-09 | 4.2764e-09 | 2.2408e-10 | 5.9546e-10 | 2.4742e-10 | 1.2877e-11 | 380510.75
470534.406 | 3.5091e-09 | 4.0761e-09 | 1.1937e-10 | 5.5207e-09 | 4.2627e-09 | 2.2315e-10 | 6.005e-10 | 2.4625e-10 | 1.279e-11 | 380522.937
470546.563 | 3.5095e-09 | 4.0405e-09 | 1.194e-10 | 5.5308e-09 | 4.2147e-09 | 2.2182e-10 | 5.9334e-10 | 2.444e-10 | 1.2643e-11 | 380535.094
470558.719 | 3.527e-09 | 4.1045e-09 | 1.1891e-10 | 5.5115e-09 | 4.2968e-09 | 2.2393e-10 | 5.905e-10 | 2.4551e-10 | 1.2854e-11 | 380547.25
470570.906 | 3.5134e-09 | 4.1019e-09 | 1.1998e-10 | 5.4798e-09 | 4.2411e-09 | 2.2126e-10 | 5.9636e-10 | 2.4499e-10 | 1.2782e-11 | 380559.437
470583.063 | 3.5198e-09 | 4.1261e-09 | 1.209e-10 | 5.4552e-09 | 4.2507e-09 | 2.2175e-10 | 5.9186e-10 | 2.4697e-10 | 1.2661e-11 | 380571.594
470595.219 | 3.5114e-09 | 4.1076e-09 | 1.2075e-10 | 5.485e-09 | 4.2922e-09 | 2.2497e-10 | 6.0045e-10 | 2.448e-10 | 1.2776e-11 | 380583.75
470607.406 | 3.5761e-09 | 4.0897e-09 | 1.2025e-10 | 5.4286e-09 | 4.2727e-09 | 2.2417e-10 | 5.9603e-10 | 2.4678e-10 | 1.277e-11 | 380595.937
470619.563 | 3.5499e-09 | 4.0647e-09 | 1.2044e-10 | 5.5005e-09 | 4.2104e-09 | 2.2472e-10 | 5.9531e-10 | 2.4681e-10 | 1.2926e-11 | 380608.094
470631.719 | 3.5064e-09 | 4.0503e-09 | 1.1782e-10 | 5.5709e-09 | 4.2747e-09 | 2.2549e-10 | 5.9714e-10 | 2.4676e-10 | 1.2826e-11 | 380620.25
470643.906 | 3.4935e-09 | 4.0763e-09 | 1.1917e-10 | 5.514e-09 | 4.2196e-09 | 2.2291e-10 | 5.9578e-10 | 2.4642e-10 | 1.3055e-11 | 380632.437
470656.063 | 3.5273e-09 | 4.1001e-09 | 1.1874e-10 | 5.5105e-09 | 4.2566e-09 | 2.2311e-10 | 5.9075e-10 | 2.4686e-10 | 1.2654e-11 | 380644.594
470668.219 | 3.5111e-09 | 4.0698e-09 | 1.1999e-10 | 5.5056e-09 | 4.2607e-09 | 2.2338e-10 | 5.9175e-10 | 2.4596e-10 | 1.2801e-11 | 380656.75
470680.406 | 3.491e-09 | 4.1097e-09 | 1.1955e-10 | 5.4806e-09 | 4.2675e-09 | 2.2499e-10 | 5.9442e-10 | 2.4525e-10 | 1.2788e-11 | 380668.937
470692.563 | 3.4961e-09 | 4.0867e-09 | 1.1917e-10 | 5.569e-09 | 4.208e-09 | 2.2276e-10 | 5.9606e-10 | 2.4477e-10 | 1.2806e-11 | 380681.094
470704.719 | 3.5406e-09 | 4.096e-09 | 1.1899e-10 | 5.4874e-09 | 4.2716e-09 | 2.2479e-10 | 5.9021e-10 | 2.5018e-10 | 1.2943e-11 | 380693.25
470716.906 | 3.5008e-09 | 4.0542e-09 | 1.2106e-10 | 5.4835e-09 | 4.2786e-09 | 2.2325e-10 | 5.93e-10 | 2.4595e-10 | 1.3056e-11 | 380705.437
470729.063 | 3.5528e-09 | 4.0644e-09 | 1.1964e-10 | 5.5259e-09 | 4.2514e-09 | 2.218e-10 | 6.0193e-10 | 2.4511e-10 | 1.2782e-11 | 380717.594
470741.219 | 3.5408e-09 | 4.0677e-09 | 1.1986e-10 | 5.5332e-09 | 4.2727e-09 | 2.2202e-10 | 5.9406e-10 | 2.4662e-10 | 1.2826e-11 | 380729.75
470753.406 | 3.5104e-09 | 4.0495e-09 | 1.2039e-10 | 5.5537e-09 | 4.2634e-09 | 2.2294e-10 | 6.009e-10 | 2.4687e-10 | 1.2785e-11 | 380741.937
470765.563 | 3.5158e-09 | 4.1126e-09 | 1.1908e-10 | 5.4576e-09 | 4.2697e-09 | 2.2272e-10 | 5.9444e-10 | 2.4982e-10 | 1.2871e-11 | 380754.094
470777.719 | 3.5336e-09 | 4.1191e-09 | 1.2099e-10 | 5.5166e-09 | 4.2388e-09 | 2.229e-10 | 5.9922e-10 | 2.4955e-10 | 1.2773e-11 | 380766.25
470789.906 | 3.5472e-09 | 4.1256e-09 | 1.1937e-10 | 5.5266e-09 | 4.2576e-09 | 2.2182e-10 | 5.9996e-10 | 2.4798e-10 | 1.2712e-11 | 380778.437
470802.063 | 3.4701e-09 | 4.0865e-09 | 1.2072e-10 | 5.4371e-09 | 4.2794e-09 | 2.2129e-10 | 5.9372e-10 | 2.4692e-10 | 1.2858e-11 | 380790.594
470814.219 | 3.4926e-09 | 4.0633e-09 | 1.191e-10 | 5.5194e-09 | 4.2475e-09 | 2.2382e-10 | 5.9199e-10 | 2.4668e-10 | 1.2548e-11 | 380802.75
470826.406 | 3.5129e-09 | 4.1014e-09 | 1.2014e-10 | 5.4536e-09 | 4.233e-09 | 2.2226e-10 | 5.9658e-10 | 2.4668e-10 | 1.2994e-11 | 380814.937
470838.563 | 3.5222e-09 | 4.0826e-09 | 1.1897e-10 | 5.5147e-09 | 4.249e-09 | 2.2258e-10 | 5.9673e-10 | 2.4811e-10 | 1.2683e-11 | 380827.094
470850.719 | 3.529e-09 | 4.0939e-09 | 1.1962e-10 | 5.4847e-09 | 4.2069e-09 | 2.2123e-10 | 5.8919e-10 | 2.4459e-10 | 1.2967e-11 | 380839.25
470862.906 | 3.5176e-09 | 4.0951e-09 | 1.2014e-10 | 5.4713e-09 | 4.2475e-09 | 2.2016e-10 | 6.0047e-10 | 2.4589e-10 | 1.2458e-11 | 380851.437
470875.063 | 3.5294e-09 | 4.0481e-09 | 1.2066e-10 | 5.4925e-09 | 4.2289e-09 | 2.2484e-10 | 5.9704e-10 | 2.4765e-10 | 1.289e-11 | 380863.594
470887.219 | 3.5131e-09 | 4.0264e-09 | 1.2006e-10 | 5.4542e-09 | 4.2196e-09 | 2.2099e-10 | 5.9212e-10 | 2.4476e-10 | 1.279e-11 | 380875.75
470899.406 | 3.5359e-09 | 4.0865e-09 | 1.1887e-10 | 5.4408e-09 | 4.2692e-09 | 2.2104e-10 | 5.9614e-10 | 2.4449e-10 | 1.2856e-11 | 380887.937
470911.563 | 3.5384e-09 | 4.0838e-09 | 1.1945e-10 | 5.4768e-09 | 4.263e-09 | 2.2092e-10 | 5.9443e-10 | 2.4692e-10 | 1.2808e-11 | 380900.094
470923.75 | 3.5153e-09 | 4.0843e-09 | 1.198e-10 | 5.4917e-09 | 4.2723e-09 | 2.231e-10 | 5.9987e-10 | 2.4737e-10 | 1.2752e-11 | 380912.281
470935.906 | 3.5066e-09 | 4.0708e-09 | 1.1996e-10 | 5.5187e-09 | 4.2393e-09 | 2.2217e-10 | 6.0068e-10 | 2.4579e-10 | 1.2864e-11 | 380924.437
470948.063 | 3.5222e-09 | 4.0916e-09 | 1.1864e-10 | 5.5277e-09 | 4.2638e-09 | 2.2224e-10 | 5.9051e-10 | 2.4465e-10 | 1.2795e-11 | 380936.594
470960.25 | 3.5342e-09 | 4.0913e-09 | 1.1816e-10 | 5.503e-09 | 4.2255e-09 | 2.2317e-10 | 5.9231e-10 | 2.4657e-10 | 1.2759e-11 | 380948.781
470972.406 | 3.5364e-09 | 4.0386e-09 | 1.2004e-10 | 5.529e-09 | 4.2208e-09 | 2.2385e-10 | 5.9711e-10 | 2.4779e-10 | 1.2803e-11 | 380960.937
470984.563 | 3.5236e-09 | 4.0781e-09 | 1.1902e-10 | 5.5054e-09 | 4.1766e-09 | 2.2257e-10 | 5.9425e-10 | 2.4611e-10 | 1.2883e-11 | 380973.094
470996.75 | 3.537e-09 | 4.058e-09 | 1.1899e-10 | 5.5004e-09 | 4.2145e-09 | 2.2182e-10 | 5.9953e-10 | 2.492e-10 | 1.2811e-11 | 380985.281
471008.906 | 3.5149e-09 | 4.0311e-09 | 1.1971e-10 | 5.4466e-09 | 4.2257e-09 | 2.2433e-10 | 5.9386e-10 | 2.4596e-10 | 1.2668e-11 | 380997.437
471021.063 | 3.5152e-09 | 4.1031e-09 | 1.194e-10 | 5.504e-09 | 4.255e-09 | 2.2371e-10 | 5.9625e-10 | 2.45e-10 | 1.2844e-11 | 381009.594
471033.25 | 3.5106e-09 | 4.1136e-09 | 1.1984e-10 | 5.4576e-09 | 4.2395e-09 | 2.2501e-10 | 6.0202e-10 | 2.4903e-10 | 1.2919e-11 | 381021.781
471045.406 | 3.5279e-09 | 4.1096e-09 | 1.2023e-10 | 5.5573e-09 | 4.2259e-09 | 2.2192e-10 | 6.0271e-10 | 2.4505e-10 | 1.2992e-11 | 381033.937
471057.563 | 3.5266e-09 | 4.1292e-09 | 1.2033e-10 | 5.5515e-09 | 4.2129e-09 | 2.2491e-10 | 6.0236e-10 | 2.4816e-10 | 1.3e-11 | 381046.094
471069.75 | 3.523e-09 | 4.1075e-09 | 1.2108e-10 | 5.4732e-09 | 4.2238e-09 | 2.217e-10 | 5.9747e-10 | 2.4651e-10 | 1.2846e-11 | 381058.281
471081.906 | 3.5282e-09 | 4.053e-09 | 1.1975e-10 | 5.4874e-09 | 4.2409e-09 | 2.2088e-10 | 6.0031e-10 | 2.4544e-10 | 1.2757e-11 | 381070.437
471094.063 | 3.5091e-09 | 4.0829e-09 | 1.1949e-10 | 5.5086e-09 | 4.273e-09 | 2.2294e-10 | 6.0513e-10 | 2.4621e-10 | 1.2657e-11 | 381082.594
471106.25 | 3.4869e-09 | 4.0888e-09 | 1.1955e-10 | 5.4971e-09 | 4.2505e-09 | 2.2356e-10 | 6.0448e-10 | 2.4777e-10 | 1.2814e-11 | 381094.781
471118.406 | 3.5278e-09 | 4.0673e-09 | 1.2004e-10 | 5.5467e-09 | 4.2235e-09 | 2.2293e-10 | 5.9604e-10 | 2.4538e-10 | 1.2753e-11 | 381106.937
471130.563 | 3.5176e-09 | 4.1262e-09 | 1.2083e-10 | 5.5163e-09 | 4.2107e-09 | 2.2357e-10 | 6.0234e-10 | 2.4483e-10 | 1.2743e-11 | 381119.094
471142.75 | 3.5177e-09 | 4.1297e-09 | 1.1975e-10 | 5.5597e-09 | 4.2713e-09 | 2.2215e-10 | 5.952e-10 | 2.4675e-10 | 1.2918e-11 | 381131.281
471154.906 | 3.5206e-09 | 4.049e-09 | 1.1961e-10 | 5.532e-09 | 4.2173e-09 | 2.2253e-10 | 5.9636e-10 | 2.4576e-10 | 1.2808e-11 | 381143.437
471167.063 | 3.6208e-09 | 4.0703e-09 | 1.206e-10 | 5.5299e-09 | 4.2488e-09 | 2.2364e-10 | 5.9728e-10 | 2.4682e-10 | 1.2717e-11 | 381155.594
471179.25 | 3.5719e-09 | 4.0858e-09 | 1.1969e-10 | 5.5007e-09 | 4.2728e-09 | 2.2261e-10 | 6.0385e-10 | 2.5003e-10 | 1.2876e-11 | 381167.781
471191.406 | 3.5644e-09 | 4.0532e-09 | 1.1956e-10 | 5.5435e-09 | 4.238e-09 | 2.2193e-10 | 5.9597e-10 | 2.4918e-10 | 1.302e-11 | 381179.937
471203.563 | 3.54e-09 | 4.0735e-09 | 1.2081e-10 | 5.5503e-09 | 4.2671e-09 | 2.2479e-10 | 6.023e-10 | 2.4708e-10 | 1.2721e-11 | 381192.094
471215.75 | 3.5295e-09 | 4.0827e-09 | 1.1976e-10 | 5.4856e-09 | 4.2116e-09 | 2.226e-10 | 6.0441e-10 | 2.5045e-10 | 1.2926e-11 | 381204.281
471227.906 | 3.5408e-09 | 4.086e-09 | 1.2071e-10 | 5.5403e-09 | 4.2459e-09 | 2.223e-10 | 6.0247e-10 | 2.483e-10 | 1.2892e-11 | 381216.437
471240.063 | 3.5117e-09 | 4.1104e-09 | 1.2129e-10 | 5.5335e-09 | 4.2309e-09 | 2.2345e-10 | 5.9693e-10 | 2.4849e-10 | 1.2828e-11 | 381228.594
471252.25 | 3.5213e-09 | 4.1044e-09 | 1.1934e-10 | 5.5284e-09 | 4.2547e-09 | 2.215e-10 | 6.0085e-10 | 2.4945e-10 | 1.2855e-11 | 381240.781
471264.406 | 3.5281e-09 | 4.0542e-09 | 1.1901e-10 | 5.5388e-09 | 4.2534e-09 | 2.2249e-10 | 6.0344e-10 | 2.5018e-10 | 1.2827e-11 | 381252.937
471276.563 | 3.5185e-09 | 4.0421e-09 | 1.2064e-10 | 5.6128e-09 | 4.2981e-09 | 2.2251e-10 | 6.0275e-10 | 2.5019e-10 | 1.2946e-11 | 381265.094
471288.75 | 3.5541e-09 | 4.0908e-09 | 1.2153e-10 | 5.575e-09 | 4.2067e-09 | 2.2238e-10 | 6.0536e-10 | 2.4731e-10 | 1.2771e-11 | 381277.281
471300.906 | 3.504e-09 | 4.0674e-09 | 1.2041e-10 | 5.579e-09 | 4.3119e-09 | 2.2518e-10 | 6.0737e-10 | 2.4799e-10 | 1.2852e-11 | 381289.437
471313.094 | 3.5556e-09 | 4.074e-09 | 1.2081e-10 | 5.5391e-09 | 4.2791e-09 | 2.2393e-10 | 6.0415e-10 | 2.4703e-10 | 1.2886e-11 | 381301.625
471325.25 | 3.5438e-09 | 4.0759e-09 | 1.2143e-10 | 5.4943e-09 | 4.2295e-09 | 2.2496e-10 | 6.061e-10 | 2.4607e-10 | 1.2625e-11 | 381313.781
471337.406 | 3.5335e-09 | 4.111e-09 | 1.2063e-10 | 5.5428e-09 | 4.2434e-09 | 2.221e-10 | 6.0248e-10 | 2.4715e-10 | 1.2979e-11 | 381325.937
471349.594 | 3.502e-09 | 4.1127e-09 | 1.1947e-10 | 5.5151e-09 | 4.2696e-09 | 2.2247e-10 | 5.9624e-10 | 2.458e-10 | 1.2868e-11 | 381338.125
471361.75 | 3.5174e-09 | 4.0674e-09 | 1.1918e-10 | 5.575e-09 | 4.2367e-09 | 2.23e-10 | 5.9179e-10 | 2.4711e-10 | 1.2846e-11 | 381350.281
471373.906 | 3.5077e-09 | 4.1215e-09 | 1.1923e-10 | 5.5967e-09 | 4.2421e-09 | 2.2092e-10 | 5.9525e-10 | 2.4795e-10 | 1.2789e-11 | 381362.437
471386.094 | 3.5237e-09 | 4.0612e-09 | 1.2081e-10 | 5.5538e-09 | 4.2608e-09 | 2.2366e-10 | 5.9673e-10 | 2.4751e-10 | 1.2739e-11 | 381374.625
471398.25 | 3.5236e-09 | 4.0689e-09 | 1.193e-10 | 5.5574e-09 | 4.2464e-09 | 2.2202e-10 | 5.999e-10 | 2.4774e-10 | 1.2845e-11 | 381386.781
471410.406 | 3.5342e-09 | 4.116e-09 | 1.1958e-10 | 5.5473e-09 | 4.2811e-09 | 2.2311e-10 | 5.9759e-10 | 2.4564e-10 | 1.2834e-11 | 381398.937
471422.594 | 3.4969e-09 | 4.0858e-09 | 1.2072e-10 | 5.4791e-09 | 4.2241e-09 | 2.2271e-10 | 5.9863e-10 | 2.4751e-10 | 1.2764e-11 | 381411.125
471434.75 | 3.512e-09 | 4.0997e-09 | 1.2005e-10 | 5.5244e-09 | 4.2476e-09 | 2.2261e-10 | 5.9672e-10 | 2.4687e-10 | 1.2691e-11 | 381423.281
471446.906 | 3.5647e-09 | 4.0716e-09 | 1.1991e-10 | 5.5583e-09 | 4.2782e-09 | 2.2475e-10 | 5.9993e-10 | 2.506e-10 | 1.3139e-11 | 381435.437
471459.094 | 3.5051e-09 | 4.0582e-09 | 1.2011e-10 | 5.5733e-09 | 4.2716e-09 | 2.226e-10 | 6.0008e-10 | 2.4966e-10 | 1.2932e-11 | 381447.625
471471.25 | 3.543e-09 | 4.0916e-09 | 1.1911e-10 | 5.5203e-09 | 4.2531e-09 | 2.2154e-10 | 6.0231e-10 | 2.4592e-10 | 1.2793e-11 | 381459.781
471483.406 | 3.5205e-09 | 4.1047e-09 | 1.2e-10 | 5.5516e-09 | 4.2453e-09 | 2.2135e-10 | 5.9737e-10 | 2.4857e-10 | 1.2741e-11 | 381471.937
471495.594 | 3.548e-09 | 4.0548e-09 | 1.2055e-10 | 5.5339e-09 | 4.2439e-09 | 2.2185e-10 | 6.0218e-10 | 2.4934e-10 | 1.2961e-11 | 381484.125
471507.75 | 3.5397e-09 | 4.1195e-09 | 1.2132e-10 | 5.4918e-09 | 4.2531e-09 | 2.2333e-10 | 6.0312e-10 | 2.5007e-10 | 1.3043e-11 | 381496.281
471519.906 | 3.5391e-09 | 4.0724e-09 | 1.2048e-10 | 5.51e-09 | 4.2759e-09 | 2.2265e-10 | 6.0423e-10 | 2.4832e-10 | 1.2851e-11 | 381508.437
471532.094 | 3.5543e-09 | 4.0901e-09 | 1.198e-10 | 5.4801e-09 | 4.209e-09 | 2.2291e-10 | 5.995e-10 | 2.4754e-10 | 1.2588e-11 | 381520.625
471544.25 | 3.5083e-09 | 4.0776e-09 | 1.2064e-10 | 5.5465e-09 | 4.2835e-09 | 2.24e-10 | 5.999e-10 | 2.468e-10 | 1.2807e-11 | 381532.781
471556.406 | 3.5081e-09 | 4.1207e-09 | 1.2131e-10 | 5.5964e-09 | 4.3133e-09 | 2.2364e-10 | 6.0147e-10 | 2.4746e-10 | 1.3007e-11 | 381544.937
471568.594 | 3.5309e-09 | 4.1409e-09 | 1.2224e-10 | 5.5775e-09 | 4.2675e-09 | 2.2341e-10 | 6.0288e-10 | 2.4916e-10 | 1.2753e-11 | 381557.125
471580.75 | 3.552e-09 | 4.0905e-09 | 1.1929e-10 | 5.5252e-09 | 4.2495e-09 | 2.2351e-10 | 6.0332e-10 | 2.4923e-10 | 1.3059e-11 | 381569.281
471592.906 | 3.5227e-09 | 4.0717e-09 | 1.2017e-10 | 5.5225e-09 | 4.3084e-09 | 2.249e-10 | 5.9842e-10 | 2.4806e-10 | 1.2923e-11 | 381581.437
471605.094 | 3.5067e-09 | 4.1116e-09 | 1.2158e-10 | 5.5657e-09 | 4.2525e-09 | 2.2518e-10 | 6.0279e-10 | 2.5003e-10 | 1.2864e-11 | 381593.625
471617.25 | 3.5749e-09 | 4.1085e-09 | 1.2161e-10 | 5.6162e-09 | 4.2828e-09 | 2.2422e-10 | 6.01e-10 | 2.467e-10 | 1.2894e-11 | 381605.781
471629.406 | 3.5821e-09 | 4.0782e-09 | 1.2047e-10 | 5.5535e-09 | 4.3086e-09 | 2.2406e-10 | 5.9713e-10 | 2.4828e-10 | 1.2753e-11 | 381617.937
471641.594 | 3.5823e-09 | 4.1239e-09 | 1.2184e-10 | 5.5435e-09 | 4.241e-09 | 2.2571e-10 | 5.9974e-10 | 2.4975e-10 | 1.294e-11 | 381630.125
471653.75 | 3.5152e-09 | 4.0799e-09 | 1.2118e-10 | 5.4908e-09 | 4.2468e-09 | 2.2537e-10 | 6.036e-10 | 2.5001e-10 | 1.2891e-11 | 381642.281
471665.938 | 3.5122e-09 | 4.0959e-09 | 1.2074e-10 | 5.573e-09 | 4.2913e-09 | 2.2125e-10 | 6.0285e-10 | 2.4712e-10 | 1.2911e-11 | 381654.469
471678.094 | 3.5682e-09 | 4.0785e-09 | 1.2093e-10 | 5.6298e-09 | 4.323e-09 | 2.2394e-10 | 6.0498e-10 | 2.499e-10 | 1.3109e-11 | 381666.625
471690.25 | 3.5688e-09 | 4.1238e-09 | 1.2062e-10 | 5.6663e-09 | 4.2516e-09 | 2.2319e-10 | 6.0815e-10 | 2.4982e-10 | 1.2617e-11 | 381678.781
471702.438 | 3.5333e-09 | 4.0722e-09 | 1.2003e-10 | 5.6322e-09 | 4.3219e-09 | 2.2133e-10 | 6.0694e-10 | 2.4949e-10 | 1.2815e-11 | 381690.969
471714.594 | 3.561e-09 | 4.1116e-09 | 1.2215e-10 | 5.5664e-09 | 4.2689e-09 | 2.2456e-10 | 6.0751e-10 | 2.5291e-10 | 1.302e-11 | 381703.125
471726.75 | 3.5545e-09 | 4.1167e-09 | 1.2078e-10 | 5.5693e-09 | 4.266e-09 | 2.2368e-10 | 6.0789e-10 | 2.4953e-10 | 1.2926e-11 | 381715.281
471738.938 | 3.5396e-09 | 4.0755e-09 | 1.2184e-10 | 5.5519e-09 | 4.2438e-09 | 2.2459e-10 | 6.0398e-10 | 2.4694e-10 | 1.2695e-11 | 381727.469
471751.094 | 3.5416e-09 | 4.0499e-09 | 1.2094e-10 | 5.5476e-09 | 4.2716e-09 | 2.2386e-10 | 5.9949e-10 | 2.4914e-10 | 1.3045e-11 | 381739.625
471763.25 | 3.5418e-09 | 4.0717e-09 | 1.2026e-10 | 5.5773e-09 | 4.2643e-09 | 2.2334e-10 | 6.0337e-10 | 2.4788e-10 | 1.2995e-11 | 381751.781
471775.438 | 3.5105e-09 | 4.0702e-09 | 1.2035e-10 | 5.5693e-09 | 4.2497e-09 | 2.2404e-10 | 6.0869e-10 | 2.4957e-10 | 1.311e-11 | 381763.969
471787.594 | 3.5424e-09 | 4.0394e-09 | 1.2134e-10 | 5.6014e-09 | 4.2735e-09 | 2.2707e-10 | 6.0218e-10 | 2.4979e-10 | 1.2888e-11 | 381776.125
471799.75 | 3.5367e-09 | 4.0958e-09 | 1.2115e-10 | 5.5573e-09 | 4.2162e-09 | 2.2437e-10 | 6.0725e-10 | 2.4735e-10 | 1.2853e-11 | 381788.281
471811.938 | 3.573e-09 | 4.0794e-09 | 1.2033e-10 | 5.6153e-09 | 4.2479e-09 | 2.2367e-10 | 6.0652e-10 | 2.5116e-10 | 1.271e-11 | 381800.469
471824.094 | 3.5509e-09 | 4.1234e-09 | 1.2059e-10 | 5.5994e-09 | 4.2606e-09 | 2.2358e-10 | 6.0715e-10 | 2.5025e-10 | 1.2824e-11 | 381812.625
471836.25 | 3.5277e-09 | 4.0625e-09 | 1.2009e-10 | 5.6746e-09 | 4.2117e-09 | 2.2579e-10 | 6.0994e-10 | 2.5015e-10 | 1.282e-11 | 381824.781
471848.438 | 3.4823e-09 | 4.056e-09 | 1.2032e-10 | 5.5746e-09 | 4.2768e-09 | 2.244e-10 | 6.0352e-10 | 2.502e-10 | 1.2966e-11 | 381836.969
471860.594 | 3.5261e-09 | 4.0649e-09 | 1.2094e-10 | 5.5698e-09 | 4.2612e-09 | 2.2639e-10 | 6.1093e-10 | 2.4717e-10 | 1.2957e-11 | 381849.125
471872.75 | 3.5588e-09 | 4.0775e-09 | 1.2249e-10 | 5.6316e-09 | 4.2982e-09 | 2.2241e-10 | 6.0718e-10 | 2.531e-10 | 1.2976e-11 | 381861.281
471884.938 | 3.5882e-09 | 4.1027e-09 | 1.2162e-10 | 5.6365e-09 | 4.2662e-09 | 2.2609e-10 | 6.0981e-10 | 2.4972e-10 | 1.2902e-11 | 381873.469
471897.094 | 3.5665e-09 | 4.0995e-09 | 1.2285e-10 | 5.6118e-09 | 4.2776e-09 | 2.2428e-10 | 6.0863e-10 | 2.4895e-10 | 1.2786e-11 | 381885.625
471909.25 | 3.5186e-09 | 4.115e-09 | 1.2138e-10 | 5.5603e-09 | 4.2541e-09 | 2.2424e-10 | 6.0429e-10 | 2.4769e-10 | 1.2815e-11 | 381897.781
471921.438 | 3.528e-09 | 4.0972e-09 | 1.2148e-10 | 5.5905e-09 | 4.2799e-09 | 2.2322e-10 | 6.0316e-10 | 2.484e-10 | 1.2756e-11 | 381909.969
471933.594 | 3.5258e-09 | 4.0694e-09 | 1.2212e-10 | 5.5344e-09 | 4.2928e-09 | 2.2332e-10 | 6.0123e-10 | 2.4946e-10 | 1.2759e-11 | 381922.125
471945.75 | 3.5478e-09 | 4.0815e-09 | 1.2095e-10 | 5.5567e-09 | 4.2592e-09 | 2.2476e-10 | 6.0913e-10 | 2.5185e-10 | 1.2876e-11 | 381934.281
471957.938 | 3.5438e-09 | 4.09e-09 | 1.2071e-10 | 5.6256e-09 | 4.2836e-09 | 2.2339e-10 | 6.0804e-10 | 2.5022e-10 | 1.2924e-11 | 381946.469
471970.094 | 3.5232e-09 | 4.1244e-09 | 1.2125e-10 | 5.6779e-09 | 4.2779e-09 | 2.2503e-10 | 6.0213e-10 | 2.5046e-10 | 1.3173e-11 | 381958.625
471982.25 | 3.5735e-09 | 4.06e-09 | 1.2092e-10 | 5.5706e-09 | 4.2554e-09 | 2.2347e-10 | 6.0826e-10 | 2.4871e-10 | 1.2908e-11 | 381970.781
471994.438 | 3.5168e-09 | 4.1183e-09 | 1.216e-10 | 5.607e-09 | 4.2258e-09 | 2.2297e-10 | 6.0449e-10 | 2.5097e-10 | 1.2863e-11 | 381982.969
472006.594 | 3.5672e-09 | 4.0994e-09 | 1.208e-10 | 5.61e-09 | 4.2911e-09 | 2.2665e-10 | 6.0278e-10 | 2.4867e-10 | 1.2811e-11 | 381995.125
472018.75 | 3.5046e-09 | 4.0615e-09 | 1.215e-10 | 5.5631e-09 | 4.2431e-09 | 2.2366e-10 | 6.018e-10 | 2.4923e-10 | 1.2895e-11 | 382007.281
472030.938 | 3.5274e-09 | 4.1115e-09 | 1.2081e-10 | 5.6073e-09 | 4.2199e-09 | 2.2366e-10 | 6.0532e-10 | 2.4945e-10 | 1.2755e-11 | 382019.469
472043.094 | 3.517e-09 | 4.1465e-09 | 1.2144e-10 | 5.5795e-09 | 4.2257e-09 | 2.2283e-10 | 6.071e-10 | 2.4842e-10 | 1.2976e-11 | 382031.625
472055.281 | 3.5253e-09 | 4.1456e-09 | 1.2046e-10 | 5.5599e-09 | 4.3164e-09 | 2.2614e-10 | 6.0725e-10 | 2.5042e-10 | 1.2917e-11 | 382043.812
472067.438 | 3.5362e-09 | 4.1183e-09 | 1.2104e-10 | 5.5796e-09 | 4.2329e-09 | 2.2518e-10 | 6.0425e-10 | 2.5187e-10 | 1.2795e-11 | 382055.969
472079.594 | 3.5218e-09 | 4.0935e-09 | 1.2169e-10 | 5.6226e-09 | 4.2272e-09 | 2.2479e-10 | 6.0492e-10 | 2.4874e-10 | 1.2922e-11 | 382068.125
472091.781 | 3.5096e-09 | 4.132e-09 | 1.2117e-10 | 5.6417e-09 | 4.2799e-09 | 2.2413e-10 | 6.0751e-10 | 2.5148e-10 | 1.286e-11 | 382080.312
472103.938 | 3.5526e-09 | 4.1003e-09 | 1.2085e-10 | 5.6191e-09 | 4.2484e-09 | 2.237e-10 | 6.0393e-10 | 2.4802e-10 | 1.2787e-11 | 382092.469
472116.094 | 3.5047e-09 | 4.066e-09 | 1.213e-10 | 5.5485e-09 | 4.2829e-09 | 2.2489e-10 | 6.1113e-10 | 2.4941e-10 | 1.2869e-11 | 382104.625
472128.281 | 3.4903e-09 | 4.069e-09 | 1.2063e-10 | 5.5338e-09 | 4.2181e-09 | 2.2279e-10 | 6.0792e-10 | 2.4887e-10 | 1.2826e-11 | 382116.812
472140.438 | 3.4785e-09 | 4.1334e-09 | 1.2078e-10 | 5.5899e-09 | 4.2832e-09 | 2.2288e-10 | 6.0857e-10 | 2.4893e-10 | 1.2948e-11 | 382128.969
472152.594 | 3.4893e-09 | 4.0701e-09 | 1.2013e-10 | 5.6389e-09 | 4.2248e-09 | 2.2393e-10 | 6.0599e-10 | 2.4954e-10 | 1.2861e-11 | 382141.125
472164.781 | 3.5366e-09 | 4.0792e-09 | 1.1942e-10 | 5.503e-09 | 4.2165e-09 | 2.2445e-10 | 6.1019e-10 | 2.4991e-10 | 1.2806e-11 | 382153.312
472176.938 | 3.5062e-09 | 4.0954e-09 | 1.2131e-10 | 5.5916e-09 | 4.234e-09 | 2.2381e-10 | 6.1401e-10 | 2.4941e-10 | 1.2784e-11 | 382165.469
472189.094 | 3.5067e-09 | 4.1097e-09 | 1.2029e-10 | 5.5506e-09 | 4.2448e-09 | 2.2481e-10 | 6.0339e-10 | 2.5143e-10 | 1.3023e-11 | 382177.625
472201.281 | 3.5511e-09 | 4.0461e-09 | 1.2091e-10 | 5.5902e-09 | 4.2557e-09 | 2.2409e-10 | 6.0732e-10 | 2.4914e-10 | 1.2809e-11 | 382189.812
472213.438 | 3.5327e-09 | 4.093e-09 | 1.1998e-10 | 5.6159e-09 | 4.2865e-09 | 2.2486e-10 | 6.0882e-10 | 2.5271e-10 | 1.2797e-11 | 382201.969
472225.594 | 3.5632e-09 | 4.1213e-09 | 1.2023e-10 | 5.5453e-09 | 4.2699e-09 | 2.242e-10 | 6.0752e-10 | 2.5145e-10 | 1.2943e-11 | 382214.125
472237.781 | 3.5361e-09 | 4.0803e-09 | 1.2123e-10 | 5.5875e-09 | 4.2776e-09 | 2.2461e-10 | 6.0538e-10 | 2.5166e-10 | 1.3106e-11 | 382226.312
472249.938 | 3.5166e-09 | 4.0799e-09 | 1.2091e-10 | 5.5992e-09 | 4.2496e-09 | 2.2476e-10 | 6.0496e-10 | 2.5206e-10 | 1.2774e-11 | 382238.469
472262.094 | 3.5082e-09 | 4.0411e-09 | 1.2092e-10 | 5.6293e-09 | 4.2613e-09 | 2.2399e-10 | 6.0354e-10 | 2.5162e-10 | 1.2855e-11 | 382250.625
472274.281 | 3.5289e-09 | 4.0883e-09 | 1.2146e-10 | 5.6508e-09 | 4.254e-09 | 2.2411e-10 | 6.0935e-10 | 2.4925e-10 | 1.2839e-11 | 382262.812
472286.438 | 3.5368e-09 | 4.0995e-09 | 1.2048e-10 | 5.5994e-09 | 4.2016e-09 | 2.2143e-10 | 6.0767e-10 | 2.4943e-10 | 1.2986e-11 | 382274.969
472298.594 | 3.5663e-09 | 4.0803e-09 | 1.2096e-10 | 5.6076e-09 | 4.261e-09 | 2.2352e-10 | 6.0728e-10 | 2.5331e-10 | 1.288e-11 | 382287.125
472310.781 | 3.5358e-09 | 4.0865e-09 | 1.2166e-10 | 5.562e-09 | 4.2948e-09 | 2.2311e-10 | 6.0627e-10 | 2.5063e-10 | 1.3006e-11 | 382299.312
472322.938 | 3.5359e-09 | 4.1328e-09 | 1.2237e-10 | 5.6252e-09 | 4.2515e-09 | 2.246e-10 | 6.0265e-10 | 2.5031e-10 | 1.3003e-11 | 382311.469
472335.094 | 3.4989e-09 | 4.111e-09 | 1.2114e-10 | 5.5826e-09 | 4.2112e-09 | 2.237e-10 | 5.9975e-10 | 2.52e-10 | 1.2908e-11 | 382323.625
472347.281 | 3.5279e-09 | 4.1289e-09 | 1.2122e-10 | 5.5842e-09 | 4.2745e-09 | 2.2429e-10 | 6.1457e-10 | 2.527e-10 | 1.2775e-11 | 382335.812
472359.438 | 3.5105e-09 | 4.0744e-09 | 1.2046e-10 | 5.6113e-09 | 4.285e-09 | 2.2419e-10 | 6.0327e-10 | 2.5401e-10 | 1.3016e-11 | 382347.969
472371.594 | 3.5312e-09 | 4.0724e-09 | 1.2181e-10 | 5.6376e-09 | 4.2613e-09 | 2.2605e-10 | 6.1109e-10 | 2.4923e-10 | 1.2725e-11 | 382360.125
472383.781 | 3.5285e-09 | 4.1044e-09 | 1.2205e-10 | 5.6033e-09 | 4.2607e-09 | 2.2516e-10 | 6.0101e-10 | 2.5163e-10 | 1.2896e-11 | 382372.312
472395.938 | 3.5481e-09 | 4.0781e-09 | 1.2091e-10 | 5.6226e-09 | 4.2891e-09 | 2.2239e-10 | 6.0535e-10 | 2.499e-10 | 1.266e-11 | 382384.469
472408.094 | 3.5405e-09 | 4.0603e-09 | 1.2201e-10 | 5.6263e-09 | 4.2993e-09 | 2.2487e-10 | 6.0933e-10 | 2.514e-10 | 1.2754e-11 | 382396.625
472420.281 | 3.5136e-09 | 4.0576e-09 | 1.1956e-10 | 5.647e-09 | 4.2576e-09 | 2.2408e-10 | 6.0857e-10 | 2.5296e-10 | 1.2914e-11 | 382408.812
472432.438 | 3.548e-09 | 4.0888e-09 | 1.218e-10 | 5.6223e-09 | 4.225e-09 | 2.2512e-10 | 6.0024e-10 | 2.496e-10 | 1.3002e-11 | 382420.969
472444.625 | 3.5659e-09 | 4.0994e-09 | 1.2095e-10 | 5.6092e-09 | 4.2344e-09 | 2.2623e-10 | 6.038e-10 | 2.4983e-10 | 1.2938e-11 | 382433.156
472456.781 | 3.4863e-09 | 4.0555e-09 | 1.2149e-10 | 5.5827e-09 | 4.2452e-09 | 2.2358e-10 | 6.0498e-10 | 2.5179e-10 | 1.2955e-11 | 382445.312
472468.938 | 3.5028e-09 | 4.0721e-09 | 1.2173e-10 | 5.5301e-09 | 4.2176e-09 | 2.2244e-10 | 6.1309e-10 | 2.5179e-10 | 1.289e-11 | 382457.469
472481.125 | 3.5092e-09 | 4.0562e-09 | 1.2142e-10 | 5.643e-09 | 4.2479e-09 | 2.2471e-10 | 6.1234e-10 | 2.51e-10 | 1.3076e-11 | 382469.656
472493.281 | 3.539e-09 | 4.0672e-09 | 1.2239e-10 | 5.6023e-09 | 4.234e-09 | 2.2406e-10 | 6.0947e-10 | 2.5148e-10 | 1.2987e-11 | 382481.812
472505.438 | 3.4837e-09 | 4.0158e-09 | 1.2045e-10 | 5.6679e-09 | 4.2189e-09 | 2.2267e-10 | 6.0705e-10 | 2.5454e-10 | 1.2757e-11 | 382493.969
472517.625 | 3.5321e-09 | 4.0399e-09 | 1.2133e-10 | 5.6104e-09 | 4.2401e-09 | 2.2389e-10 | 6.1209e-10 | 2.5313e-10 | 1.2805e-11 | 382506.156
472529.781 | 3.5382e-09 | 4.0432e-09 | 1.2131e-10 | 5.5555e-09 | 4.2064e-09 | 2.2207e-10 | 6.1088e-10 | 2.4884e-10 | 1.2801e-11 | 382518.312
472541.938 | 3.5083e-09 | 4.0604e-09 | 1.2091e-10 | 5.5978e-09 | 4.2383e-09 | 2.211e-10 | 6.0763e-10 | 2.5e-10 | 1.2867e-11 | 382530.469
472554.125 | 3.4998e-09 | 4.0563e-09 | 1.1982e-10 | 5.6119e-09 | 4.2172e-09 | 2.2145e-10 | 6.0248e-10 | 2.5176e-10 | 1.2807e-11 | 382542.656
472566.281 | 3.5457e-09 | 4.0247e-09 | 1.2025e-10 | 5.5684e-09 | 4.1985e-09 | 2.2385e-10 | 6.026e-10 | 2.4944e-10 | 1.2705e-11 | 382554.812
472578.438 | 3.5141e-09 | 4.0111e-09 | 1.2114e-10 | 5.5483e-09 | 4.2119e-09 | 2.2133e-10 | 5.9878e-10 | 2.4986e-10 | 1.3036e-11 | 382566.969
472590.625 | 3.5111e-09 | 4.0657e-09 | 1.1857e-10 | 5.6144e-09 | 4.2326e-09 | 2.2078e-10 | 6.0945e-10 | 2.5193e-10 | 1.2705e-11 | 382579.156
472602.781 | 3.517e-09 | 4.056e-09 | 1.2058e-10 | 5.6344e-09 | 4.2326e-09 | 2.2427e-10 | 6.0681e-10 | 2.4955e-10 | 1.2771e-11 | 382591.312
472614.938 | 3.4866e-09 | 4.0566e-09 | 1.2018e-10 | 5.5651e-09 | 4.2143e-09 | 2.2512e-10 | 6.0625e-10 | 2.4959e-10 | 1.279e-11 | 382603.469
472627.125 | 3.4631e-09 | 4.0099e-09 | 1.2027e-10 | 5.6001e-09 | 4.2262e-09 | 2.2379e-10 | 6.0889e-10 | 2.4963e-10 | 1.2893e-11 | 382615.656
472639.281 | 3.5129e-09 | 4.0475e-09 | 1.2036e-10 | 5.5838e-09 | 4.203e-09 | 2.2198e-10 | 6.0921e-10 | 2.5042e-10 | 1.2738e-11 | 382627.812
472651.438 | 3.4922e-09 | 4.0705e-09 | 1.1973e-10 | 5.642e-09 | 4.2131e-09 | 2.2063e-10 | 6e-10 | 2.4864e-10 | 1.2848e-11 | 382639.969
472663.625 | 3.5125e-09 | 4.0847e-09 | 1.2051e-10 | 5.573e-09 | 4.217e-09 | 2.2384e-10 | 6.0639e-10 | 2.5124e-10 | 1.2896e-11 | 382652.156
472675.781 | 3.491e-09 | 4.0522e-09 | 1.2114e-10 | 5.533e-09 | 4.2151e-09 | 2.2234e-10 | 5.9672e-10 | 2.4715e-10 | 1.274e-11 | 382664.312
472687.938 | 3.4856e-09 | 4.0641e-09 | 1.2004e-10 | 5.5847e-09 | 4.1944e-09 | 2.2239e-10 | 6.0489e-10 | 2.4819e-10 | 1.2621e-11 | 382676.469
472700.125 | 3.4614e-09 | 4.0631e-09 | 1.1966e-10 | 5.6056e-09 | 4.194e-09 | 2.2213e-10 | 6.0697e-10 | 2.5107e-10 | 1.2818e-11 | 382688.656
472712.281 | 3.5041e-09 | 4.075e-09 | 1.208e-10 | 5.6053e-09 | 4.272e-09 | 2.2187e-10 | 6.0464e-10 | 2.4872e-10 | 1.2882e-11 | 382700.812
472724.438 | 3.4934e-09 | 4.061e-09 | 1.2052e-10 | 5.5969e-09 | 4.2261e-09 | 2.2139e-10 | 6.0016e-10 | 2.492e-10 | 1.2921e-11 | 382712.969
472736.625 | 3.5112e-09 | 4.044e-09 | 1.1959e-10 | 5.6045e-09 | 4.2e-09 | 2.2267e-10 | 6.0122e-10 | 2.5063e-10 | 1.2582e-11 | 382725.156
472748.781 | 3.4807e-09 | 4.0583e-09 | 1.1983e-10 | 5.614e-09 | 4.2019e-09 | 2.2306e-10 | 6.012e-10 | 2.4916e-10 | 1.2875e-11 | 382737.312
472760.938 | 3.4677e-09 | 4.113e-09 | 1.1935e-10 | 5.6377e-09 | 4.2493e-09 | 2.2242e-10 | 6.0101e-10 | 2.5144e-10 | 1.2839e-11 | 382749.469
472773.125 | 3.4779e-09 | 4.0336e-09 | 1.2155e-10 | 5.5699e-09 | 4.2785e-09 | 2.223e-10 | 6.0582e-10 | 2.4751e-10 | 1.2865e-11 | 382761.656
472785.281 | 3.4943e-09 | 4.0569e-09 | 1.2004e-10 | 5.6616e-09 | 4.2206e-09 | 2.2456e-10 | 6.0865e-10 | 2.5268e-10 | 1.2843e-11 | 382773.812
472797.438 | 3.5212e-09 | 4.1159e-09 | 1.2092e-10 | 5.681e-09 | 4.2105e-09 | 2.2201e-10 | 6.0213e-10 | 2.4902e-10 | 1.2855e-11 | 382785.969
472809.625 | 3.5293e-09 | 4.0916e-09 | 1.2039e-10 | 5.6165e-09 | 4.2372e-09 | 2.2462e-10 | 6.0559e-10 | 2.4953e-10 | 1.2959e-11 | 382798.156
472821.781 | 3.5172e-09 | 4.0672e-09 | 1.2044e-10 | 5.588e-09 | 4.2251e-09 | 2.2223e-10 | 6.0519e-10 | 2.5124e-10 | 1.2786e-11 | 382810.312
472833.969 | 3.5134e-09 | 4.0968e-09 | 1.2089e-10 | 5.6368e-09 | 4.2226e-09 | 2.2207e-10 | 6.1386e-10 | 2.507e-10 | 1.29e-11 | 382822.5
472846.125 | 3.4758e-09 | 4.0903e-09 | 1.2059e-10 | 5.6228e-09 | 4.2934e-09 | 2.2272e-10 | 6.126e-10 | 2.5456e-10 | 1.2881e-11 | 382834.656
472858.281 | 3.5024e-09 | 4.0818e-09 | 1.1992e-10 | 5.6293e-09 | 4.265e-09 | 2.2437e-10 | 6.0504e-10 | 2.5316e-10 | 1.2854e-11 | 382846.812
472870.469 | 3.5003e-09 | 4.1046e-09 | 1.2061e-10 | 5.6951e-09 | 4.197e-09 | 2.2286e-10 | 6.104e-10 | 2.4956e-10 | 1.3074e-11 | 382859
472882.625 | 3.5059e-09 | 4.0917e-09 | 1.2122e-10 | 5.6666e-09 | 4.2635e-09 | 2.2298e-10 | 6.0031e-10 | 2.5189e-10 | 1.2814e-11 | 382871.156
472894.781 | 3.5262e-09 | 4.0702e-09 | 1.2013e-10 | 5.6354e-09 | 4.2424e-09 | 2.2462e-10 | 6.1723e-10 | 2.5059e-10 | 1.2741e-11 | 382883.312
472906.969 | 3.4795e-09 | 4.122e-09 | 1.2218e-10 | 5.5868e-09 | 4.2318e-09 | 2.2166e-10 | 6.0348e-10 | 2.5176e-10 | 1.2858e-11 | 382895.5
472919.125 | 3.5055e-09 | 4.0866e-09 | 1.2217e-10 | 5.6574e-09 | 4.251e-09 | 2.2567e-10 | 6.0833e-10 | 2.5162e-10 | 1.285e-11 | 382907.656
472931.281 | 3.4796e-09 | 4.0987e-09 | 1.2297e-10 | 5.664e-09 | 4.3002e-09 | 2.2324e-10 | 6.0896e-10 | 2.5054e-10 | 1.2964e-11 | 382919.812
472943.469 | 3.5133e-09 | 4.0874e-09 | 1.2225e-10 | 5.6555e-09 | 4.2507e-09 | 2.2564e-10 | 6.0532e-10 | 2.5305e-10 | 1.2744e-11 | 382932
472955.625 | 3.4888e-09 | 4.045e-09 | 1.2173e-10 | 5.614e-09 | 4.2198e-09 | 2.2296e-10 | 6.1448e-10 | 2.5215e-10 | 1.2951e-11 | 382944.156
472967.781 | 3.4881e-09 | 4.0469e-09 | 1.218e-10 | 5.6039e-09 | 4.2329e-09 | 2.2489e-10 | 6.144e-10 | 2.5139e-10 | 1.2769e-11 | 382956.312
472979.969 | 3.5228e-09 | 4.0429e-09 | 1.2242e-10 | 5.6922e-09 | 4.2695e-09 | 2.235e-10 | 6.1152e-10 | 2.5262e-10 | 1.276e-11 | 382968.5
472992.125 | 3.4951e-09 | 4.0787e-09 | 1.207e-10 | 5.6386e-09 | 4.2428e-09 | 2.2252e-10 | 6.0375e-10 | 2.497e-10 | 1.3059e-11 | 382980.656
473004.281 | 3.5068e-09 | 4.0543e-09 | 1.2162e-10 | 5.6541e-09 | 4.2677e-09 | 2.2373e-10 | 6.0781e-10 | 2.5584e-10 | 1.2907e-11 | 382992.812
473016.469 | 3.5519e-09 | 4.0765e-09 | 1.2191e-10 | 5.6113e-09 | 4.2434e-09 | 2.241e-10 | 6.1402e-10 | 2.5522e-10 | 1.2893e-11 | 383005
473028.625 | 3.5e-09 | 4.076e-09 | 1.2385e-10 | 5.6323e-09 | 4.2728e-09 | 2.2371e-10 | 6.1571e-10 | 2.5319e-10 | 1.2835e-11 | 383017.156
473040.781 | 3.5016e-09 | 4.0422e-09 | 1.2194e-10 | 5.6577e-09 | 4.2366e-09 | 2.235e-10 | 6.0976e-10 | 2.5342e-10 | 1.2959e-11 | 383029.312
473052.969 | 3.5608e-09 | 4.0793e-09 | 1.218e-10 | 5.6714e-09 | 4.2509e-09 | 2.2551e-10 | 6.1383e-10 | 2.5088e-10 | 1.2893e-11 | 383041.5
473065.125 | 3.5221e-09 | 4.0908e-09 | 1.2232e-10 | 5.6902e-09 | 4.2771e-09 | 2.2386e-10 | 6.1047e-10 | 2.5247e-10 | 1.3045e-11 | 383053.656
473077.281 | 3.5067e-09 | 4.0764e-09 | 1.2328e-10 | 5.739e-09 | 4.295e-09 | 2.2712e-10 | 6.1498e-10 | 2.546e-10 | 1.2783e-11 | 383065.812
473089.469 | 3.4843e-09 | 4.0628e-09 | 1.2143e-10 | 5.6832e-09 | 4.2423e-09 | 2.2288e-10 | 6.1904e-10 | 2.5473e-10 | 1.2937e-11 | 383078
473101.625 | 3.4935e-09 | 4.0504e-09 | 1.2243e-10 | 5.6721e-09 | 4.2746e-09 | 2.2553e-10 | 6.1851e-10 | 2.5317e-10 | 1.2889e-11 | 383090.156
473113.781 | 3.5409e-09 | 4.0422e-09 | 1.2197e-10 | 5.7221e-09 | 4.2699e-09 | 2.2456e-10 | 6.1555e-10 | 2.5283e-10 | 1.2941e-11 | 383102.312
473125.969 | 3.531e-09 | 4.0647e-09 | 1.226e-10 | 5.6865e-09 | 4.2672e-09 | 2.2335e-10 | 6.1142e-10 | 2.5263e-10 | 1.2984e-11 | 383114.5
473138.125 | 3.5306e-09 | 4.0775e-09 | 1.2049e-10 | 5.7507e-09 | 4.2997e-09 | 2.2368e-10 | 6.0832e-10 | 2.5434e-10 | 1.285e-11 | 383126.656
473150.281 | 3.4962e-09 | 4.0679e-09 | 1.221e-10 | 5.7197e-09 | 4.2503e-09 | 2.2527e-10 | 6.1517e-10 | 2.5394e-10 | 1.2956e-11 | 383138.812
473162.469 | 3.5028e-09 | 4.1029e-09 | 1.2151e-10 | 5.6721e-09 | 4.2364e-09 | 2.2299e-10 | 6.1477e-10 | 2.5314e-10 | 1.2802e-11 | 383151
473174.625 | 3.4819e-09 | 4.0544e-09 | 1.2194e-10 | 5.765e-09 | 4.2514e-09 | 2.236e-10 | 6.137e-10 | 2.5581e-10 | 1.2915e-11 | 383163.156
473186.813 | 3.5484e-09 | 4.0592e-09 | 1.2065e-10 | 5.6948e-09 | 4.2125e-09 | 2.2429e-10 | 6.1904e-10 | 2.5544e-10 | 1.3062e-11 | 383175.344
473198.969 | 3.5236e-09 | 4.0731e-09 | 1.226e-10 | 5.7018e-09 | 4.2231e-09 | 2.2721e-10 | 6.1193e-10 | 2.5143e-10 | 1.2888e-11 | 383187.5
473211.125 | 3.5266e-09 | 4.071e-09 | 1.2337e-10 | 5.6999e-09 | 4.2642e-09 | 2.2284e-10 | 6.1034e-10 | 2.5381e-10 | 1.2784e-11 | 383199.656
473223.313 | 3.4946e-09 | 4.1043e-09 | 1.2049e-10 | 5.7388e-09 | 4.2505e-09 | 2.255e-10 | 6.1572e-10 | 2.5245e-10 | 1.2988e-11 | 383211.844
473235.469 | 3.5355e-09 | 4.0684e-09 | 1.2339e-10 | 5.6727e-09 | 4.2746e-09 | 2.272e-10 | 6.2226e-10 | 2.5455e-10 | 1.2991e-11 | 383224
473247.625 | 3.572e-09 | 4.1084e-09 | 1.2166e-10 | 5.7243e-09 | 4.2703e-09 | 2.2557e-10 | 6.1743e-10 | 2.5588e-10 | 1.3117e-11 | 383236.156
473259.813 | 3.5227e-09 | 4.068e-09 | 1.2225e-10 | 5.809e-09 | 4.2578e-09 | 2.2508e-10 | 6.1499e-10 | 2.5588e-10 | 1.3163e-11 | 383248.344
473271.969 | 3.5536e-09 | 4.1081e-09 | 1.2263e-10 | 5.7162e-09 | 4.282e-09 | 2.2662e-10 | 6.1685e-10 | 2.5593e-10 | 1.311e-11 | 383260.5
473284.125 | 3.5358e-09 | 4.0893e-09 | 1.2239e-10 | 5.6724e-09 | 4.2743e-09 | 2.2671e-10 | 6.2131e-10 | 2.5403e-10 | 1.3175e-11 | 383272.656
473296.313 | 3.5308e-09 | 4.0868e-09 | 1.2278e-10 | 5.7284e-09 | 4.32e-09 | 2.2556e-10 | 6.192e-10 | 2.5525e-10 | 1.3046e-11 | 383284.844
473308.469 | 3.547e-09 | 4.0629e-09 | 1.225e-10 | 5.7544e-09 | 4.2733e-09 | 2.2542e-10 | 6.1715e-10 | 2.5292e-10 | 1.2852e-11 | 383297
473320.625 | 3.5542e-09 | 4.0974e-09 | 1.2289e-10 | 5.7547e-09 | 4.2664e-09 | 2.2633e-10 | 6.1308e-10 | 2.5716e-10 | 1.3001e-11 | 383309.156
473332.813 | 3.5375e-09 | 4.1297e-09 | 1.2198e-10 | 5.6976e-09 | 4.2874e-09 | 2.2735e-10 | 6.1788e-10 | 2.558e-10 | 1.2939e-11 | 383321.344
473344.969 | 3.5319e-09 | 4.0832e-09 | 1.2183e-10 | 5.7347e-09 | 4.3196e-09 | 2.2645e-10 | 6.2068e-10 | 2.5368e-10 | 1.2954e-11 | 383333.5
473357.125 | 3.5418e-09 | 4.1282e-09 | 1.2247e-10 | 5.6573e-09 | 4.2467e-09 | 2.2806e-10 | 6.2378e-10 | 2.5502e-10 | 1.3142e-11 | 383345.656
473369.313 | 3.5241e-09 | 4.0729e-09 | 1.2158e-10 | 5.6922e-09 | 4.247e-09 | 2.2595e-10 | 6.1478e-10 | 2.5659e-10 | 1.2827e-11 | 383357.844
473381.469 | 3.4758e-09 | 4.0551e-09 | 1.2224e-10 | 5.6763e-09 | 4.2947e-09 | 2.251e-10 | 6.1757e-10 | 2.5447e-10 | 1.2975e-11 | 383370
473393.625 | 3.52e-09 | 4.0643e-09 | 1.2333e-10 | 5.6669e-09 | 4.2304e-09 | 2.2736e-10 | 6.1542e-10 | 2.5035e-10 | 1.295e-11 | 383382.156
473405.813 | 3.559e-09 | 4.0935e-09 | 1.2192e-10 | 5.7457e-09 | 4.2456e-09 | 2.2464e-10 | 6.1125e-10 | 2.5465e-10 | 1.3046e-11 | 383394.344
473417.969 | 3.5358e-09 | 4.0527e-09 | 1.2095e-10 | 5.6982e-09 | 4.2182e-09 | 2.2556e-10 | 6.179e-10 | 2.5562e-10 | 1.2758e-11 | 383406.5
473430.125 | 3.5289e-09 | 4.1027e-09 | 1.2229e-10 | 5.606e-09 | 4.2654e-09 | 2.2088e-10 | 6.1007e-10 | 2.5359e-10 | 1.2847e-11 | 383418.656
473442.313 | 3.5599e-09 | 4.0901e-09 | 1.2075e-10 | 5.6347e-09 | 4.2482e-09 | 2.2536e-10 | 6.1155e-10 | 2.5086e-10 | 1.2876e-11 | 383430.844
473454.469 | 3.5004e-09 | 4.063e-09 | 1.2179e-10 | 5.6847e-09 | 4.2268e-09 | 2.257e-10 | 6.1399e-10 | 2.5446e-10 | 1.296e-11 | 383443
473466.625 | 3.5481e-09 | 4.0908e-09 | 1.2251e-10 | 5.648e-09 | 4.2186e-09 | 2.2484e-10 | 6.133e-10 | 2.5377e-10 | 1.3235e-11 | 383455.156
473478.813 | 3.5032e-09 | 4.0955e-09 | 1.2344e-10 | 5.6492e-09 | 4.241e-09 | 2.2584e-10 | 6.1643e-10 | 2.5367e-10 | 1.2779e-11 | 383467.344
473490.969 | 3.5249e-09 | 4.0595e-09 | 1.2243e-10 | 5.6907e-09 | 4.2872e-09 | 2.2466e-10 | 6.1884e-10 | 2.5351e-10 | 1.3021e-11 | 383479.5
473503.125 | 3.557e-09 | 4.1045e-09 | 1.2235e-10 | 5.7263e-09 | 4.2706e-09 | 2.267e-10 | 6.2032e-10 | 2.5511e-10 | 1.2836e-11 | 383491.656
473515.313 | 3.5466e-09 | 4.0048e-09 | 1.2202e-10 | 5.6547e-09 | 4.2754e-09 | 2.2571e-10 | 6.1532e-10 | 2.5834e-10 | 1.299e-11 | 383503.844
473527.469 | 3.5575e-09 | 4.1129e-09 | 1.2232e-10 | 5.762e-09 | 4.2697e-09 | 2.2388e-10 | 6.16e-10 | 2.504e-10 | 1.2874e-11 | 383516
473539.625 | 3.5076e-09 | 4.0985e-09 | 1.214e-10 | 5.6839e-09 | 4.2707e-09 | 2.2382e-10 | 6.1945e-10 | 2.5815e-10 | 1.2864e-11 | 383528.156
473551.813 | 3.5403e-09 | 4.0712e-09 | 1.2271e-10 | 5.7246e-09 | 4.267e-09 | 2.2536e-10 | 6.1755e-10 | 2.5396e-10 | 1.2952e-11 | 383540.344
473563.969 | 3.4808e-09 | 4.0483e-09 | 1.2192e-10 | 5.7191e-09 | 4.2445e-09 | 2.2614e-10 | 6.1657e-10 | 2.5481e-10 | 1.2762e-11 | 383552.5
473576.156 | 3.5446e-09 | 4.0981e-09 | 1.2163e-10 | 5.6653e-09 | 4.2617e-09 | 2.234e-10 | 6.1806e-10 | 2.5324e-10 | 1.3143e-11 | 383564.687
473588.313 | 3.502e-09 | 4.0814e-09 | 1.2125e-10 | 5.6426e-09 | 4.2823e-09 | 2.2142e-10 | 6.0487e-10 | 2.5359e-10 | 1.2831e-11 | 383576.844
473600.469 | 3.4797e-09 | 4.0603e-09 | 1.2154e-10 | 5.7511e-09 | 4.2432e-09 | 2.2553e-10 | 6.0806e-10 | 2.5503e-10 | 1.2648e-11 | 383589
473612.656 | 3.5076e-09 | 4.0475e-09 | 1.2083e-10 | 5.682e-09 | 4.2506e-09 | 2.2791e-10 | 6.161e-10 | 2.5498e-10 | 1.2733e-11 | 383601.187
473624.813 | 3.4815e-09 | 4.0679e-09 | 1.2118e-10 | 5.6711e-09 | 4.2192e-09 | 2.2392e-10 | 6.1879e-10 | 2.5573e-10 | 1.2784e-11 | 383613.344
473636.969 | 3.4989e-09 | 4.1124e-09 | 1.2191e-10 | 5.6535e-09 | 4.2398e-09 | 2.241e-10 | 6.1848e-10 | 2.5458e-10 | 1.302e-11 | 383625.5
473649.156 | 3.4863e-09 | 4.0827e-09 | 1.2144e-10 | 5.6608e-09 | 4.2257e-09 | 2.2309e-10 | 6.0764e-10 | 2.5143e-10 | 1.3014e-11 | 383637.687
473661.313 | 3.5547e-09 | 4.0648e-09 | 1.2203e-10 | 5.6726e-09 | 4.2577e-09 | 2.2542e-10 | 6.1579e-10 | 2.5324e-10 | 1.2849e-11 | 383649.844
473673.469 | 3.5129e-09 | 4.0382e-09 | 1.209e-10 | 5.7358e-09 | 4.2662e-09 | 2.2356e-10 | 6.1473e-10 | 2.5337e-10 | 1.2767e-11 | 383662
473685.656 | 3.5126e-09 | 4.0716e-09 | 1.2098e-10 | 5.6807e-09 | 4.2658e-09 | 2.245e-10 | 6.0972e-10 | 2.5314e-10 | 1.2965e-11 | 383674.187
473697.813 | 3.5133e-09 | 4.072e-09 | 1.2075e-10 | 5.6958e-09 | 4.2238e-09 | 2.2487e-10 | 6.0862e-10 | 2.525e-10 | 1.2928e-11 | 383686.344
473709.969 | 3.4716e-09 | 4.0986e-09 | 1.2264e-10 | 5.6947e-09 | 4.2343e-09 | 2.2316e-10 | 6.085e-10 | 2.5402e-10 | 1.2853e-11 | 383698.5
473722.156 | 3.5207e-09 | 4.0446e-09 | 1.2132e-10 | 5.6323e-09 | 4.2467e-09 | 2.2294e-10 | 6.1599e-10 | 2.5366e-10 | 1.2975e-11 | 383710.687
473734.313 | 3.5001e-09 | 4.0696e-09 | 1.2129e-10 | 5.6394e-09 | 4.2279e-09 | 2.2397e-10 | 6.0745e-10 | 2.5469e-10 | 1.2701e-11 | 383722.844
473746.469 | 3.4766e-09 | 4.099e-09 | 1.2159e-10 | 5.6763e-09 | 4.2412e-09 | 2.2379e-10 | 6.0989e-10 | 2.5309e-10 | 1.2746e-11 | 383735
473758.656 | 3.5045e-09 | 4.0101e-09 | 1.2205e-10 | 5.6101e-09 | 4.237e-09 | 2.2357e-10 | 6.0845e-10 | 2.5369e-10 | 1.3007e-11 | 383747.187
473770.813 | 3.5096e-09 | 4.0582e-09 | 1.2115e-10 | 5.7206e-09 | 4.219e-09 | 2.2446e-10 | 6.1558e-10 | 2.5316e-10 | 1.2733e-11 | 383759.344
473782.969 | 3.5271e-09 | 4.0626e-09 | 1.217e-10 | 5.66e-09 | 4.2619e-09 | 2.2215e-10 | 6.1773e-10 | 2.523e-10 | 1.3005e-11 | 383771.5
473795.156 | 3.5023e-09 | 4.0628e-09 | 1.2126e-10 | 5.6962e-09 | 4.2949e-09 | 2.2412e-10 | 6.1781e-10 | 2.5485e-10 | 1.2831e-11 | 383783.687
473807.313 | 3.4948e-09 | 4.0213e-09 | 1.2115e-10 | 5.6378e-09 | 4.2549e-09 | 2.2174e-10 | 6.0431e-10 | 2.547e-10 | 1.2731e-11 | 383795.844
473819.469 | 3.4822e-09 | 4.0631e-09 | 1.2098e-10 | 5.6282e-09 | 4.265e-09 | 2.2321e-10 | 6.0833e-10 | 2.5556e-10 | 1.2978e-11 | 383808
473831.656 | 3.505e-09 | 4.0461e-09 | 1.2141e-10 | 5.6916e-09 | 4.2515e-09 | 2.2394e-10 | 6.1402e-10 | 2.5335e-10 | 1.2897e-11 | 383820.187
473843.813 | 3.5102e-09 | 4.039e-09 | 1.2014e-10 | 5.6001e-09 | 4.2508e-09 | 2.2331e-10 | 6.088e-10 | 2.5158e-10 | 1.2705e-11 | 383832.344
473855.969 | 3.5328e-09 | 4.0249e-09 | 1.2213e-10 | 5.6556e-09 | 4.2271e-09 | 2.2336e-10 | 6.1073e-10 | 2.5291e-10 | 1.2863e-11 | 383844.5
473868.156 | 3.502e-09 | 4.0751e-09 | 1.2081e-10 | 5.679e-09 | 4.2697e-09 | 2.2293e-10 | 6.0583e-10 | 2.5262e-10 | 1.2654e-11 | 383856.687
473880.313 | 3.5041e-09 | 4.0328e-09 | 1.2096e-10 | 5.6275e-09 | 4.2274e-09 | 2.2429e-10 | 6.1236e-10 | 2.5048e-10 | 1.2854e-11 | 383868.844
473892.469 | 3.504e-09 | 4.0503e-09 | 1.2091e-10 | 5.6598e-09 | 4.2024e-09 | 2.2374e-10 | 6.1733e-10 | 2.5424e-10 | 1.282e-11 | 383881
473904.656 | 3.4956e-09 | 4.0307e-09 | 1.2024e-10 | 5.6982e-09 | 4.2235e-09 | 2.2374e-10 | 6.1426e-10 | 2.5249e-10 | 1.2752e-11 | 383893.187
473916.813 | 3.5096e-09 | 4.0493e-09 | 1.2229e-10 | 5.6633e-09 | 4.241e-09 | 2.2457e-10 | 6.1142e-10 | 2.557e-10 | 1.2764e-11 | 383905.344
473928.969 | 3.5209e-09 | 4.0926e-09 | 1.2217e-10 | 5.739e-09 | 4.2571e-09 | 2.2453e-10 | 6.1049e-10 | 2.5145e-10 | 1.2698e-11 | 383917.5
473941.156 | 3.4866e-09 | 4.0694e-09 | 1.2173e-10 | 5.7052e-09 | 4.2789e-09 | 2.2422e-10 | 6.1171e-10 | 2.5402e-10 | 1.2779e-11 | 383929.687
473953.313 | 3.5172e-09 | 4.0336e-09 | 1.2187e-10 | 5.6474e-09 | 4.2448e-09 | 2.2408e-10 | 6.051e-10 | 2.5142e-10 | 1.2731e-11 | 383941.844
473965.5 | 3.495e-09 | 4.0501e-09 | 1.2065e-10 | 5.6392e-09 | 4.2437e-09 | 2.2332e-10 | 6.1282e-10 | 2.5399e-10 | 1.2973e-11 | 383954.031
473977.656 | 3.4942e-09 | 4.042e-09 | 1.2128e-10 | 5.6574e-09 | 4.2224e-09 | 2.2186e-10 | 6.0632e-10 | 2.5311e-10 | 1.2822e-11 | 383966.187
473989.813 | 3.5447e-09 | 4.0179e-09 | 1.2163e-10 | 5.641e-09 | 4.2301e-09 | 2.2503e-10 | 6.1034e-10 | 2.532e-10 | 1.2761e-11 | 383978.344
474002 | 3.4949e-09 | 4.0122e-09 | 1.2184e-10 | 5.6203e-09 | 4.2199e-09 | 2.2409e-10 | 6.1197e-10 | 2.5142e-10 | 1.2982e-11 | 383990.531
474014.156 | 3.5224e-09 | 4.0553e-09 | 1.214e-10 | 5.6403e-09 | 4.2711e-09 | 2.2195e-10 | 6.1582e-10 | 2.5258e-10 | 1.2694e-11 | 384002.687
474026.313 | 3.521e-09 | 4.0434e-09 | 1.2178e-10 | 5.6418e-09 | 4.2518e-09 | 2.2218e-10 | 6.1586e-10 | 2.5148e-10 | 1.292e-11 | 384014.844
474038.5 | 3.4972e-09 | 4.0576e-09 | 1.2009e-10 | 5.679e-09 | 4.2455e-09 | 2.2345e-10 | 6.1124e-10 | 2.5316e-10 | 1.2587e-11 | 384027.031
474050.656 | 3.5018e-09 | 4.0214e-09 | 1.2068e-10 | 5.6243e-09 | 4.2489e-09 | 2.2346e-10 | 6.1212e-10 | 2.5249e-10 | 1.2901e-11 | 384039.187
474062.813 | 3.5478e-09 | 4.0529e-09 | 1.2219e-10 | 5.692e-09 | 4.2283e-09 | 2.2226e-10 | 6.1906e-10 | 2.5087e-10 | 1.2556e-11 | 384051.344
474075 | 3.5117e-09 | 4.0725e-09 | 1.2189e-10 | 5.6454e-09 | 4.1859e-09 | 2.2297e-10 | 6.0779e-10 | 2.5276e-10 | 1.2876e-11 | 384063.531
474087.156 | 3.4672e-09 | 4.0416e-09 | 1.2145e-10 | 5.6805e-09 | 4.2501e-09 | 2.2272e-10 | 6.1612e-10 | 2.5077e-10 | 1.2785e-11 | 384075.687
474099.313 | 3.47e-09 | 4.0683e-09 | 1.2068e-10 | 5.6585e-09 | 4.2414e-09 | 2.2533e-10 | 6.1339e-10 | 2.5041e-10 | 1.2797e-11 | 384087.844
474111.5 | 3.4837e-09 | 4.0501e-09 | 1.2171e-10 | 5.6517e-09 | 4.2579e-09 | 2.2249e-10 | 6.1458e-10 | 2.5319e-10 | 1.2797e-11 | 384100.031
474123.656 | 3.5273e-09 | 4.0182e-09 | 1.2162e-10 | 5.7295e-09 | 4.248e-09 | 2.2483e-10 | 6.1458e-10 | 2.5306e-10 | 1.2703e-11 | 384112.187
474135.813 | 3.4867e-09 | 4.028e-09 | 1.2179e-10 | 5.6287e-09 | 4.2404e-09 | 2.2306e-10 | 6.1767e-10 | 2.516e-10 | 1.268e-11 | 384124.344
474148 | 3.4913e-09 | 4.0296e-09 | 1.2246e-10 | 5.6129e-09 | 4.2144e-09 | 2.2371e-10 | 6.1776e-10 | 2.5337e-10 | 1.292e-11 | 384136.531
474160.156 | 3.4676e-09 | 4.0141e-09 | 1.2298e-10 | 5.6383e-09 | 4.2023e-09 | 2.2256e-10 | 6.0077e-10 | 2.4926e-10 | 1.2499e-11 | 384148.687
474172.313 | 3.4933e-09 | 4.0479e-09 | 1.207e-10 | 5.64e-09 | 4.2234e-09 | 2.2144e-10 | 6.033e-10 | 2.5258e-10 | 1.2897e-11 | 384160.844
474184.5 | 3.5037e-09 | 4.0589e-09 | 1.2202e-10 | 5.6363e-09 | 4.2834e-09 | 2.2415e-10 | 6.1427e-10 | 2.5298e-10 | 1.2752e-11 | 384173.031
474196.656 | 3.4711e-09 | 4.0342e-09 | 1.2127e-10 | 5.6643e-09 | 4.2707e-09 | 2.234e-10 | 6.1048e-10 | 2.5297e-10 | 1.2606e-11 | 384185.187
474208.813 | 3.4775e-09 | 4.0158e-09 | 1.2143e-10 | 5.6523e-09 | 4.2442e-09 | 2.2387e-10 | 6.0866e-10 | 2.5028e-10 | 1.2591e-11 | 384197.344
474221 | 3.495e-09 | 4.05e-09 | 1.2187e-10 | 5.6272e-09 | 4.2188e-09 | 2.2067e-10 | 6.0805e-10 | 2.5259e-10 | 1.267e-11 | 384209.531
474233.156 | 3.486e-09 | 4.0374e-09 | 1.202e-10 | 5.5901e-09 | 4.2426e-09 | 2.2386e-10 | 6.0702e-10 | 2.5283e-10 | 1.2816e-11 | 384221.687
474245.313 | 3.4762e-09 | 4.0153e-09 | 1.2137e-10 | 5.595e-09 | 4.2262e-09 | 2.2391e-10 | 6.1281e-10 | 2.5271e-10 | 1.2605e-11 | 384233.844
474257.5 | 3.487e-09 | 4.0446e-09 | 1.2133e-10 | 5.6195e-09 | 4.1962e-09 | 2.2367e-10 | 6.0596e-10 | 2.5169e-10 | 1.2665e-11 | 384246.031
474269.656 | 3.4932e-09 | 4.0458e-09 | 1.2107e-10 | 5.6367e-09 | 4.2266e-09 | 2.2435e-10 | 6.1154e-10 | 2.5349e-10 | 1.2825e-11 | 384258.187
474281.813 | 3.5197e-09 | 4.0631e-09 | 1.2177e-10 | 5.673e-09 | 4.2211e-09 | 2.231e-10 | 6.065e-10 | 2.5071e-10 | 1.2741e-11 | 384270.344
474294 | 3.4872e-09 | 4.0694e-09 | 1.2256e-10 | 5.6381e-09 | 4.2143e-09 | 2.2509e-10 | 6.106e-10 | 2.4888e-10 | 1.2726e-11 | 384282.531
474306.156 | 3.5015e-09 | 4.0517e-09 | 1.1998e-10 | 5.6285e-09 | 4.2072e-09 | 2.2284e-10 | 6.1392e-10 | 2.5286e-10 | 1.2723e-11 | 384294.687
474318.313 | 3.4934e-09 | 4.0665e-09 | 1.2052e-10 | 5.6499e-09 | 4.252e-09 | 2.2389e-10 | 6.12e-10 | 2.5346e-10 | 1.2648e-11 | 384306.844
474330.5 | 3.4585e-09 | 4.0291e-09 | 1.2039e-10 | 5.6323e-09 | 4.224e-09 | 2.2394e-10 | 6.0914e-10 | 2.5281e-10 | 1.2834e-11 | 384319.031
474342.656 | 3.4634e-09 | 4.0526e-09 | 1.217e-10 | 5.5931e-09 | 4.2628e-09 | 2.2167e-10 | 6.1167e-10 | 2.5067e-10 | 1.2705e-11 | 384331.187
474354.844 | 3.4843e-09 | 4.0676e-09 | 1.2014e-10 | 5.6422e-09 | 4.1822e-09 | 2.1999e-10 | 6.0374e-10 | 2.5054e-10 | 1.2779e-11 | 384343.375
474367 | 3.491e-09 | 4.0246e-09 | 1.209e-10 | 5.6591e-09 | 4.216e-09 | 2.2292e-10 | 6.0622e-10 | 2.4993e-10 | 1.277e-11 | 384355.531
474379.156 | 3.4802e-09 | 4.0712e-09 | 1.2176e-10 | 5.6019e-09 | 4.2326e-09 | 2.2196e-10 | 6.1054e-10 | 2.5306e-10 | 1.2729e-11 | 384367.687
474391.344 | 3.5033e-09 | 4.0304e-09 | 1.2008e-10 | 5.6607e-09 | 4.2102e-09 | 2.2231e-10 | 6.1141e-10 | 2.5341e-10 | 1.2748e-11 | 384379.875
474403.5 | 3.4918e-09 | 4.0623e-09 | 1.2077e-10 | 5.5609e-09 | 4.2374e-09 | 2.2304e-10 | 6.1112e-10 | 2.5273e-10 | 1.2771e-11 | 384392.031
474415.656 | 3.5039e-09 | 4.0565e-09 | 1.2067e-10 | 5.6587e-09 | 4.2709e-09 | 2.2296e-10 | 6.1291e-10 | 2.5132e-10 | 1.2681e-11 | 384404.187
474427.844 | 3.4666e-09 | 4.0257e-09 | 1.2156e-10 | 5.6369e-09 | 4.2339e-09 | 2.2221e-10 | 6.0687e-10 | 2.4977e-10 | 1.2794e-11 | 384416.375
474440 | 3.464e-09 | 4.0317e-09 | 1.2093e-10 | 5.6238e-09 | 4.226e-09 | 2.23e-10 | 6.0627e-10 | 2.5192e-10 | 1.2908e-11 | 384428.531
474452.156 | 3.5028e-09 | 4.0788e-09 | 1.2068e-10 | 5.5829e-09 | 4.206e-09 | 2.2304e-10 | 6.0558e-10 | 2.49e-10 | 1.2661e-11 | 384440.687
474464.344 | 3.4765e-09 | 4.063e-09 | 1.2115e-10 | 5.5971e-09 | 4.2032e-09 | 2.2312e-10 | 6.1431e-10 | 2.5022e-10 | 1.287e-11 | 384452.875
474476.5 | 3.4776e-09 | 4.0332e-09 | 1.1979e-10 | 5.7235e-09 | 4.2507e-09 | 2.2237e-10 | 6.0734e-10 | 2.5135e-10 | 1.2853e-11 | 384465.031
474488.656 | 3.4914e-09 | 4.05e-09 | 1.2032e-10 | 5.6327e-09 | 4.2323e-09 | 2.2101e-10 | 6.0999e-10 | 2.5084e-10 | 1.2836e-11 | 384477.187
474500.844 | 3.5026e-09 | 4.0557e-09 | 1.2229e-10 | 5.6438e-09 | 4.2318e-09 | 2.221e-10 | 6.0633e-10 | 2.5085e-10 | 1.2816e-11 | 384489.375
474513 | 3.5153e-09 | 4.0679e-09 | 1.2052e-10 | 5.6622e-09 | 4.2572e-09 | 2.2619e-10 | 6.1019e-10 | 2.5428e-10 | 1.2826e-11 | 384501.531
474525.156 | 3.4737e-09 | 4.0457e-09 | 1.215e-10 | 5.6841e-09 | 4.2676e-09 | 2.2398e-10 | 6.1244e-10 | 2.53e-10 | 1.2936e-11 | 384513.687
474537.344 | 3.5179e-09 | 4.0668e-09 | 1.2067e-10 | 5.6105e-09 | 4.2528e-09 | 2.2551e-10 | 6.1293e-10 | 2.5268e-10 | 1.2825e-11 | 384525.875
474549.5 | 3.5118e-09 | 4.0748e-09 | 1.2105e-10 | 5.641e-09 | 4.2067e-09 | 2.2221e-10 | 6.1744e-10 | 2.5233e-10 | 1.2969e-11 | 384538.031
474561.656 | 3.5044e-09 | 4.0747e-09 | 1.2129e-10 | 5.6786e-09 | 4.2631e-09 | 2.2548e-10 | 6.12e-10 | 2.534e-10 | 1.2849e-11 | 384550.187
474573.844 | 3.518e-09 | 4.0553e-09 | 1.2109e-10 | 5.6725e-09 | 4.2554e-09 | 2.2134e-10 | 6.1302e-10 | 2.5075e-10 | 1.2716e-11 | 384562.375
474586 | 3.5238e-09 | 4.0725e-09 | 1.2063e-10 | 5.6641e-09 | 4.259e-09 | 2.2378e-10 | 6.1492e-10 | 2.5168e-10 | 1.266e-11 | 384574.531
474598.156 | 3.4933e-09 | 4.0639e-09 | 1.1949e-10 | 5.6506e-09 | 4.2275e-09 | 2.2458e-10 | 6.085e-10 | 2.5077e-10 | 1.2685e-11 | 384586.687
474610.344 | 3.4977e-09 | 4.0321e-09 | 1.1945e-10 | 5.5953e-09 | 4.2209e-09 | 2.2298e-10 | 6.1138e-10 | 2.5411e-10 | 1.2648e-11 | 384598.875
474622.5 | 3.5197e-09 | 4.0508e-09 | 1.218e-10 | 5.6683e-09 | 4.229e-09 | 2.2411e-10 | 6.1329e-10 | 2.5097e-10 | 1.295e-11 | 384611.031
474634.656 | 3.4665e-09 | 4.0784e-09 | 1.2045e-10 | 5.6439e-09 | 4.2406e-09 | 2.2453e-10 | 6.1344e-10 | 2.5293e-10 | 1.2858e-11 | 384623.187
474646.844 | 3.496e-09 | 4.0511e-09 | 1.2215e-10 | 5.6569e-09 | 4.2305e-09 | 2.239e-10 | 6.1771e-10 | 2.5331e-10 | 1.2902e-11 | 384635.375
474659 | 3.4945e-09 | 4.0589e-09 | 1.2092e-10 | 5.6574e-09 | 4.2248e-09 | 2.2407e-10 | 6.1762e-10 | 2.5184e-10 | 1.2806e-11 | 384647.531
474671.156 | 3.4908e-09 | 4.065e-09 | 1.2165e-10 | 5.688e-09 | 4.2358e-09 | 2.2344e-10 | 6.1332e-10 | 2.5387e-10 | 1.2907e-11 | 384659.687
474683.344 | 3.4741e-09 | 4.055e-09 | 1.2053e-10 | 5.6602e-09 | 4.2325e-09 | 2.2292e-10 | 6.0921e-10 | 2.5072e-10 | 1.2925e-11 | 384671.875
474695.5 | 3.5371e-09 | 4.0202e-09 | 1.2132e-10 | 5.6511e-09 | 4.2369e-09 | 2.244e-10 | 6.1257e-10 | 2.5327e-10 | 1.2612e-11 | 384684.031
474707.688 | 3.4794e-09 | 4.0518e-09 | 1.2022e-10 | 5.6765e-09 | 4.2298e-09 | 2.2569e-10 | 6.1784e-10 | 2.5262e-10 | 1.2817e-11 | 384696.219
474719.844 | 3.5028e-09 | 4.0503e-09 | 1.2101e-10 | 5.7142e-09 | 4.23e-09 | 2.2365e-10 | 6.1021e-10 | 2.5269e-10 | 1.2633e-11 | 384708.375
474732 | 3.5033e-09 | 4.0488e-09 | 1.218e-10 | 5.6525e-09 | 4.2737e-09 | 2.2579e-10 | 6.154e-10 | 2.5523e-10 | 1.2833e-11 | 384720.531
474744.188 | 3.4772e-09 | 4.0658e-09 | 1.2237e-10 | 5.6012e-09 | 4.2008e-09 | 2.231e-10 | 6.1289e-10 | 2.4912e-10 | 1.2806e-11 | 384732.719
474756.344 | 3.5003e-09 | 4.0331e-09 | 1.2171e-10 | 5.6795e-09 | 4.2374e-09 | 2.2124e-10 | 6.0817e-10 | 2.5146e-10 | 1.2868e-11 | 384744.875
474768.5 | 3.4518e-09 | 4.07e-09 | 1.2238e-10 | 5.6817e-09 | 4.209e-09 | 2.2297e-10 | 6.0967e-10 | 2.5286e-10 | 1.2605e-11 | 384757.031
474780.688 | 3.4849e-09 | 4.0382e-09 | 1.2111e-10 | 5.6751e-09 | 4.261e-09 | 2.2218e-10 | 6.1048e-10 | 2.5159e-10 | 1.2604e-11 | 384769.219
474792.844 | 3.459e-09 | 4.0448e-09 | 1.2121e-10 | 5.6408e-09 | 4.1835e-09 | 2.2416e-10 | 6.0526e-10 | 2.4961e-10 | 1.2711e-11 | 384781.375
474805 | 3.4984e-09 | 4.0238e-09 | 1.2178e-10 | 5.6053e-09 | 4.2258e-09 | 2.2044e-10 | 6.154e-10 | 2.5425e-10 | 1.2733e-11 | 384793.531
474817.188 | 3.4791e-09 | 4.0621e-09 | 1.217e-10 | 5.6794e-09 | 4.2368e-09 | 2.2409e-10 | 6.1474e-10 | 2.5027e-10 | 1.2817e-11 | 384805.719
474829.344 | 3.4728e-09 | 4.0561e-09 | 1.2059e-10 | 5.5883e-09 | 4.2032e-09 | 2.2065e-10 | 6.0283e-10 | 2.554e-10 | 1.2715e-11 | 384817.875
474841.5 | 3.4818e-09 | 4.057e-09 | 1.2238e-10 | 5.6639e-09 | 4.2259e-09 | 2.2486e-10 | 6.0965e-10 | 2.4942e-10 | 1.2687e-11 | 384830.031
474853.688 | 3.4745e-09 | 4.0212e-09 | 1.2184e-10 | 5.6523e-09 | 4.2218e-09 | 2.2412e-10 | 6.064e-10 | 2.5284e-10 | 1.2948e-11 | 384842.219
474865.844 | 3.4644e-09 | 4.0498e-09 | 1.1999e-10 | 5.6662e-09 | 4.1952e-09 | 2.2238e-10 | 6.1116e-10 | 2.5313e-10 | 1.2707e-11 | 384854.375
474878 | 3.4688e-09 | 4.0453e-09 | 1.2152e-10 | 5.6105e-09 | 4.1976e-09 | 2.2245e-10 | 6.0801e-10 | 2.5145e-10 | 1.2861e-11 | 384866.531
474890.188 | 3.4946e-09 | 4.0629e-09 | 1.2157e-10 | 5.6678e-09 | 4.2583e-09 | 2.2209e-10 | 6.1365e-10 | 2.5028e-10 | 1.271e-11 | 384878.719
474902.344 | 3.4727e-09 | 4.0299e-09 | 1.2137e-10 | 5.6785e-09 | 4.2046e-09 | 2.217e-10 | 6.1139e-10 | 2.4857e-10 | 1.2717e-11 | 384890.875
474914.5 | 3.4631e-09 | 3.9998e-09 | 1.206e-10 | 5.6513e-09 | 4.1795e-09 | 2.2195e-10 | 6.1207e-10 | 2.5226e-10 | 1.2732e-11 | 384903.031
474926.688 | 3.4822e-09 | 4.0484e-09 | 1.2029e-10 | 5.6626e-09 | 4.1813e-09 | 2.2164e-10 | 6.0992e-10 | 2.4917e-10 | 1.264e-11 | 384915.219
474938.844 | 3.4795e-09 | 4.03e-09 | 1.2064e-10 | 5.6038e-09 | 4.2469e-09 | 2.225e-10 | 6.0656e-10 | 2.5352e-10 | 1.2725e-11 | 384927.375
474951 | 3.4786e-09 | 4.0309e-09 | 1.2021e-10 | 5.6941e-09 | 4.2272e-09 | 2.2331e-10 | 6.1309e-10 | 2.5215e-10 | 1.2718e-11 | 384939.531
474963.188 | 3.4754e-09 | 4.0134e-09 | 1.1885e-10 | 5.6076e-09 | 4.193e-09 | 2.2387e-10 | 6.1279e-10 | 2.5198e-10 | 1.2682e-11 | 384951.719
474975.344 | 3.4579e-09 | 4.0804e-09 | 1.1978e-10 | 5.5578e-09 | 4.2089e-09 | 2.2345e-10 | 6.1171e-10 | 2.5066e-10 | 1.2894e-11 | 384963.875
474987.5 | 3.4962e-09 | 4.0338e-09 | 1.2037e-10 | 5.614e-09 | 4.2384e-09 | 2.2233e-10 | 6.1061e-10 | 2.5158e-10 | 1.27e-11 | 384976.031
474999.688 | 3.5154e-09 | 3.9999e-09 | 1.1994e-10 | 5.602e-09 | 4.189e-09 | 2.2163e-10 | 6.1348e-10 | 2.5067e-10 | 1.2577e-11 | 384988.219
475011.844 | 3.4766e-09 | 4.0843e-09 | 1.2088e-10 | 5.627e-09 | 4.1996e-09 | 2.2372e-10 | 6.0126e-10 | 2.489e-10 | 1.2719e-11 | 385000.375
475024 | 3.4754e-09 | 4.0186e-09 | 1.2103e-10 | 5.5987e-09 | 4.2107e-09 | 2.2414e-10 | 6.0601e-10 | 2.4859e-10 | 1.2544e-11 | 385012.531
475036.188 | 3.5277e-09 | 4.0326e-09 | 1.2007e-10 | 5.6214e-09 | 4.2099e-09 | 2.2366e-10 | 6.0466e-10 | 2.5039e-10 | 1.2668e-11 | 385024.719
475048.344 | 3.4604e-09 | 4.053e-09 | 1.1994e-10 | 5.6181e-09 | 4.1763e-09 | 2.2076e-10 | 6.0902e-10 | 2.5109e-10 | 1.2654e-11 | 385036.875
475060.5 | 3.4642e-09 | 4.0256e-09 | 1.2111e-10 | 5.5693e-09 | 4.228e-09 | 2.2114e-10 | 6.1089e-10 | 2.4937e-10 | 1.2824e-11 | 385049.031
475072.688 | 3.4857e-09 | 4.01e-09 | 1.1937e-10 | 5.6003e-09 | 4.1981e-09 | 2.2254e-10 | 6.0532e-10 | 2.5102e-10 | 1.286e-11 | 385061.219
475084.844 | 3.4842e-09 | 4.0249e-09 | 1.2003e-10 | 5.6882e-09 | 4.2145e-09 | 2.2098e-10 | 6.0919e-10 | 2.5416e-10 | 1.2613e-11 | 385073.375
475097.031 | 3.5235e-09 | 4.0579e-09 | 1.2101e-10 | 5.6505e-09 | 4.1898e-09 | 2.2071e-10 | 6.0675e-10 | 2.5107e-10 | 1.2574e-11 | 385085.562
475109.188 | 3.4793e-09 | 4.0524e-09 | 1.2058e-10 | 5.6037e-09 | 4.2344e-09 | 2.1956e-10 | 6.0831e-10 | 2.5078e-10 | 1.2546e-11 | 385097.719
475121.344 | 3.5399e-09 | 4.0812e-09 | 1.2075e-10 | 5.6141e-09 | 4.2374e-09 | 2.2373e-10 | 6.0695e-10 | 2.5135e-10 | 1.2662e-11 | 385109.875
475133.531 | 3.5084e-09 | 4.0399e-09 | 1.2194e-10 | 5.5668e-09 | 4.217e-09 | 2.2348e-10 | 6.0885e-10 | 2.4846e-10 | 1.2872e-11 | 385122.062
475145.688 | 3.5014e-09 | 4.0155e-09 | 1.2074e-10 | 5.6317e-09 | 4.2161e-09 | 2.2278e-10 | 6.0648e-10 | 2.4937e-10 | 1.2975e-11 | 385134.219
475157.844 | 3.5076e-09 | 4.0136e-09 | 1.201e-10 | 5.5951e-09 | 4.2045e-09 | 2.2375e-10 | 6.0431e-10 | 2.4829e-10 | 1.2619e-11 | 385146.375
475170.031 | 3.4562e-09 | 4.0332e-09 | 1.188e-10 | 5.6474e-09 | 4.198e-09 | 2.2276e-10 | 6.0486e-10 | 2.5393e-10 | 1.257e-11 | 385158.562
475182.188 | 3.4852e-09 | 4.017e-09 | 1.2067e-10 | 5.7174e-09 | 4.2313e-09 | 2.231e-10 | 6.0157e-10 | 2.5038e-10 | 1.2772e-11 | 385170.719
475194.344 | 3.461e-09 | 4.0029e-09 | 1.2131e-10 | 5.656e-09 | 4.239e-09 | 2.2315e-10 | 6.1123e-10 | 2.5043e-10 | 1.2536e-11 | 385182.875
475206.531 | 3.4801e-09 | 4.0047e-09 | 1.1888e-10 | 5.638e-09 | 4.2291e-09 | 2.238e-10 | 6.0803e-10 | 2.4974e-10 | 1.2704e-11 | 385195.062
475218.688 | 3.4785e-09 | 4.0349e-09 | 1.2017e-10 | 5.5954e-09 | 4.2017e-09 | 2.2122e-10 | 6.0328e-10 | 2.4889e-10 | 1.285e-11 | 385207.219
475230.844 | 3.4729e-09 | 4.0071e-09 | 1.1944e-10 | 5.6283e-09 | 4.2028e-09 | 2.2353e-10 | 6.0537e-10 | 2.5249e-10 | 1.2715e-11 | 385219.375
475243.031 | 3.4805e-09 | 4.0149e-09 | 1.2042e-10 | 5.6271e-09 | 4.1716e-09 | 2.2084e-10 | 6.0873e-10 | 2.482e-10 | 1.267e-11 | 385231.562
475255.188 | 3.4707e-09 | 4.039e-09 | 1.207e-10 | 5.6352e-09 | 4.1948e-09 | 2.2271e-10 | 6.0299e-10 | 2.506e-10 | 1.2655e-11 | 385243.719
475267.344 | 3.4961e-09 | 4.0363e-09 | 1.1933e-10 | 5.6089e-09 | 4.1928e-09 | 2.2393e-10 | 6.0976e-10 | 2.5038e-10 | 1.2739e-11 | 385255.875
475279.531 | 3.4975e-09 | 4.0149e-09 | 1.2035e-10 | 5.619e-09 | 4.194e-09 | 2.2344e-10 | 6.085e-10 | 2.5316e-10 | 1.2704e-11 | 385268.062
475291.688 | 3.4947e-09 | 4.0322e-09 | 1.1903e-10 | 5.5714e-09 | 4.214e-09 | 2.2138e-10 | 6.0161e-10 | 2.4903e-10 | 1.2676e-11 | 385280.219
475303.844 | 3.4687e-09 | 4.0175e-09 | 1.1959e-10 | 5.5904e-09 | 4.1842e-09 | 2.2415e-10 | 6.0348e-10 | 2.486e-10 | 1.2606e-11 | 385292.375
475316.031 | 3.4644e-09 | 3.9829e-09 | 1.1911e-10 | 5.562e-09 | 4.1802e-09 | 2.1892e-10 | 6.1038e-10 | 2.4709e-10 | 1.2499e-11 | 385304.562
475328.188 | 3.4791e-09 | 4.0135e-09 | 1.2062e-10 | 5.6512e-09 | 4.2217e-09 | 2.2323e-10 | 6.0391e-10 | 2.4755e-10 | 1.2757e-11 | 385316.719
475340.344 | 3.4633e-09 | 4.0045e-09 | 1.2032e-10 | 5.5493e-09 | 4.1674e-09 | 2.2128e-10 | 6.0755e-10 | 2.5011e-10 | 1.2887e-11 | 385328.875
475352.531 | 3.4919e-09 | 4.006e-09 | 1.2043e-10 | 5.6349e-09 | 4.1811e-09 | 2.2148e-10 | 6.0683e-10 | 2.4992e-10 | 1.2634e-11 | 385341.062
475364.688 | 3.4647e-09 | 4.0173e-09 | 1.191e-10 | 5.5993e-09 | 4.206e-09 | 2.2302e-10 | 6.0877e-10 | 2.5195e-10 | 1.2938e-11 | 385353.219
475376.844 | 3.4628e-09 | 4.0385e-09 | 1.192e-10 | 5.5729e-09 | 4.1614e-09 | 2.2399e-10 | 6.0298e-10 | 2.4902e-10 | 1.2645e-11 | 385365.375
475389.031 | 3.5377e-09 | 4.045e-09 | 1.2037e-10 | 5.5715e-09 | 4.2124e-09 | 2.2378e-10 | 6.0689e-10 | 2.4835e-10 | 1.2837e-11 | 385377.562
475401.188 | 3.4588e-09 | 4.0373e-09 | 1.2076e-10 | 5.6377e-09 | 4.211e-09 | 2.2108e-10 | 6.0493e-10 | 2.528e-10 | 1.2682e-11 | 385389.719
475413.344 | 3.4617e-09 | 4.0121e-09 | 1.2123e-10 | 5.6547e-09 | 4.1977e-09 | 2.2504e-10 | 6.0769e-10 | 2.5218e-10 | 1.276e-11 | 385401.875
475425.531 | 3.4717e-09 | 4.0737e-09 | 1.2059e-10 | 5.6452e-09 | 4.2153e-09 | 2.2349e-10 | 6.0415e-10 | 2.5004e-10 | 1.2745e-11 | 385414.062
475437.688 | 3.5144e-09 | 4.0072e-09 | 1.2019e-10 | 5.6836e-09 | 4.2202e-09 | 2.2042e-10 | 6.1578e-10 | 2.4931e-10 | 1.2756e-11 | 385426.219
475449.844 | 3.4527e-09 | 4.012e-09 | 1.2188e-10 | 5.5794e-09 | 4.1683e-09 | 2.2481e-10 | 6.0213e-10 | 2.5052e-10 | 1.2619e-11 | 385438.375
475462.031 | 3.4815e-09 | 4.0338e-09 | 1.1975e-10 | 5.6474e-09 | 4.1724e-09 | 2.2364e-10 | 6.0837e-10 | 2.4731e-10 | 1.2562e-11 | 385450.562
475474.188 | 3.456e-09 | 3.992e-09 | 1.2032e-10 | 5.649e-09 | 4.1805e-09 | 2.2214e-10 | 6.0497e-10 | 2.508e-10 | 1.2806e-11 | 385462.719
475486.375 | 3.4854e-09 | 3.9723e-09 | 1.214e-10 | 5.5945e-09 | 4.2062e-09 | 2.2089e-10 | 6.0633e-10 | 2.4988e-10 | 1.2586e-11 | 385474.906
475498.531 | 3.472e-09 | 3.9992e-09 | 1.1979e-10 | 5.5149e-09 | 4.1549e-09 | 2.206e-10 | 5.9659e-10 | 2.493e-10 | 1.2533e-11 | 385487.062
475510.688 | 3.4517e-09 | 3.99e-09 | 1.2067e-10 | 5.604e-09 | 4.1991e-09 | 2.2437e-10 | 6.0816e-10 | 2.5062e-10 | 1.2822e-11 | 385499.219
475522.875 | 3.4769e-09 | 4.0448e-09 | 1.1893e-10 | 5.6284e-09 | 4.1718e-09 | 2.2048e-10 | 6.0802e-10 | 2.5019e-10 | 1.2584e-11 | 385511.406
475535.031 | 3.5047e-09 | 4.0645e-09 | 1.1954e-10 | 5.5806e-09 | 4.1945e-09 | 2.1966e-10 | 6.0612e-10 | 2.4732e-10 | 1.2605e-11 | 385523.562
475547.188 | 3.4946e-09 | 4.042e-09 | 1.2005e-10 | 5.5761e-09 | 4.1839e-09 | 2.2315e-10 | 6.0188e-10 | 2.4781e-10 | 1.2755e-11 | 385535.719
475559.375 | 3.5006e-09 | 4.0058e-09 | 1.2064e-10 | 5.5888e-09 | 4.1731e-09 | 2.2316e-10 | 6.0547e-10 | 2.5092e-10 | 1.2725e-11 | 385547.906
475571.531 | 3.4655e-09 | 4.0163e-09 | 1.1813e-10 | 5.5559e-09 | 4.1784e-09 | 2.2098e-10 | 6.0569e-10 | 2.5177e-10 | 1.2513e-11 | 385560.062
475583.688 | 3.4525e-09 | 3.9908e-09 | 1.2046e-10 | 5.4888e-09 | 4.2156e-09 | 2.2139e-10 | 6.0299e-10 | 2.4717e-10 | 1.2729e-11 | 385572.219
475595.875 | 3.4886e-09 | 4.0152e-09 | 1.1827e-10 | 5.5998e-09 | 4.1806e-09 | 2.1901e-10 | 6.0467e-10 | 2.501e-10 | 1.2413e-11 | 385584.406
475608.031 | 3.4795e-09 | 3.9887e-09 | 1.1966e-10 | 5.5297e-09 | 4.1902e-09 | 2.2338e-10 | 6.0317e-10 | 2.4956e-10 | 1.2377e-11 | 385596.562
475620.188 | 3.4577e-09 | 4.0124e-09 | 1.1908e-10 | 5.502e-09 | 4.178e-09 | 2.2242e-10 | 6.0523e-10 | 2.4891e-10 | 1.2485e-11 | 385608.719
475632.375 | 3.4722e-09 | 3.9723e-09 | 1.1942e-10 | 5.5589e-09 | 4.1634e-09 | 2.1883e-10 | 5.9978e-10 | 2.4622e-10 | 1.2729e-11 | 385620.906
475644.531 | 3.4662e-09 | 4.0109e-09 | 1.1986e-10 | 5.541e-09 | 4.1694e-09 | 2.2e-10 | 6.0808e-10 | 2.4908e-10 | 1.2452e-11 | 385633.062
475656.688 | 3.4508e-09 | 4.0412e-09 | 1.2038e-10 | 5.6416e-09 | 4.1998e-09 | 2.2197e-10 | 6.0501e-10 | 2.497e-10 | 1.2506e-11 | 385645.219
475668.875 | 3.5239e-09 | 4.0444e-09 | 1.2026e-10 | 5.5601e-09 | 4.1902e-09 | 2.2228e-10 | 6.0062e-10 | 2.4996e-10 | 1.2558e-11 | 385657.406
475681.031 | 3.4604e-09 | 3.9643e-09 | 1.1895e-10 | 5.5763e-09 | 4.1684e-09 | 2.21e-10 | 6.0234e-10 | 2.4774e-10 | 1.2556e-11 | 385669.562
475693.188 | 3.4726e-09 | 4.0475e-09 | 1.1975e-10 | 5.5207e-09 | 4.1457e-09 | 2.2112e-10 | 6.0541e-10 | 2.4723e-10 | 1.2404e-11 | 385681.719
475705.375 | 3.4971e-09 | 4.0301e-09 | 1.1947e-10 | 5.5421e-09 | 4.1909e-09 | 2.1942e-10 | 6.0226e-10 | 2.4781e-10 | 1.2504e-11 | 385693.906
475717.531 | 3.4654e-09 | 4.0505e-09 | 1.2153e-10 | 5.6143e-09 | 4.1712e-09 | 2.215e-10 | 6.0746e-10 | 2.4924e-10 | 1.2393e-11 | 385706.062
475729.688 | 3.4845e-09 | 4.0316e-09 | 1.2114e-10 | 5.582e-09 | 4.1838e-09 | 2.2077e-10 | 6.0147e-10 | 2.5147e-10 | 1.2723e-11 | 385718.219
475741.875 | 3.4686e-09 | 4.0269e-09 | 1.1867e-10 | 5.6866e-09 | 4.2062e-09 | 2.2016e-10 | 6.0018e-10 | 2.5178e-10 | 1.2566e-11 | 385730.406
475754.031 | 3.4587e-09 | 4.027e-09 | 1.1998e-10 | 5.5791e-09 | 4.1876e-09 | 2.2352e-10 | 6.0904e-10 | 2.4958e-10 | 1.2511e-11 | 385742.562
475766.188 | 3.476e-09 | 4.039e-09 | 1.2033e-10 | 5.575e-09 | 4.2021e-09 | 2.2194e-10 | 5.9957e-10 | 2.4848e-10 | 1.2639e-11 | 385754.719
475778.375 | 3.4894e-09 | 4.001e-09 | 1.1978e-10 | 5.5969e-09 | 4.1945e-09 | 2.2154e-10 | 6.0925e-10 | 2.4879e-10 | 1.2659e-11 | 385766.906
475790.531 | 3.4918e-09 | 4.0527e-09 | 1.201e-10 | 5.6454e-09 | 4.2074e-09 | 2.2092e-10 | 6.1069e-10 | 2.5145e-10 | 1.2814e-11 | 385779.062
475802.688 | 3.494e-09 | 4.0079e-09 | 1.2049e-10 | 5.5734e-09 | 4.1782e-09 | 2.2339e-10 | 6.0258e-10 | 2.4923e-10 | 1.2658e-11 | 385791.219
475814.875 | 3.4465e-09 | 4.0717e-09 | 1.1943e-10 | 5.6181e-09 | 4.1995e-09 | 2.2291e-10 | 6.1251e-10 | 2.4907e-10 | 1.261e-11 | 385803.406
475827.031 | 3.4669e-09 | 4.0459e-09 | 1.1982e-10 | 5.5437e-09 | 4.2035e-09 | 2.2408e-10 | 6.0489e-10 | 2.4941e-10 | 1.2782e-11 | 385815.562
475839.188 | 3.457e-09 | 4.0315e-09 | 1.1919e-10 | 5.5844e-09 | 4.2191e-09 | 2.218e-10 | 6.0562e-10 | 2.5028e-10 | 1.273e-11 | 385827.719
475851.375 | 3.5124e-09 | 4.0552e-09 | 1.2019e-10 | 5.6186e-09 | 4.207e-09 | 2.2275e-10 | 6.0435e-10 | 2.4984e-10 | 1.2822e-11 | 385839.906
475863.531 | 3.483e-09 | 4.0615e-09 | 1.1942e-10 | 5.6733e-09 | 4.2243e-09 | 2.2308e-10 | 6.0921e-10 | 2.5117e-10 | 1.2849e-11 | 385852.062
475875.719 | 3.5277e-09 | 4.0771e-09 | 1.2016e-10 | 5.6225e-09 | 4.2355e-09 | 2.2331e-10 | 6.0475e-10 | 2.5122e-10 | 1.2699e-11 | 385864.25
475887.875 | 3.5254e-09 | 4.0544e-09 | 1.2049e-10 | 5.6457e-09 | 4.2028e-09 | 2.2409e-10 | 6.0744e-10 | 2.503e-10 | 1.2798e-11 | 385876.406
475900.031 | 3.5737e-09 | 4.0315e-09 | 1.2084e-10 | 5.5687e-09 | 4.202e-09 | 2.236e-10 | 6.1126e-10 | 2.5001e-10 | 1.275e-11 | 385888.562
475912.219 | 3.5168e-09 | 4.0221e-09 | 1.2011e-10 | 5.5624e-09 | 4.1972e-09 | 2.2122e-10 | 5.9642e-10 | 2.5038e-10 | 1.2627e-11 | 385900.75
475924.375 | 3.5017e-09 | 4.0669e-09 | 1.2069e-10 | 5.6168e-09 | 4.1828e-09 | 2.241e-10 | 6.0749e-10 | 2.516e-10 | 1.2848e-11 | 385912.906
475936.531 | 3.4999e-09 | 4.0196e-09 | 1.2087e-10 | 5.6519e-09 | 4.2469e-09 | 2.2212e-10 | 6.0355e-10 | 2.4934e-10 | 1.2637e-11 | 385925.062
475948.719 | 3.5178e-09 | 4.0395e-09 | 1.2086e-10 | 5.5963e-09 | 4.1968e-09 | 2.238e-10 | 6.0658e-10 | 2.4937e-10 | 1.2564e-11 | 385937.25
475960.875 | 3.4931e-09 | 4.0248e-09 | 1.1976e-10 | 5.6907e-09 | 4.2416e-09 | 2.2295e-10 | 6.0201e-10 | 2.5093e-10 | 1.2598e-11 | 385949.406
475973.031 | 3.5276e-09 | 4.0321e-09 | 1.1989e-10 | 5.5939e-09 | 4.1956e-09 | 2.2519e-10 | 6.0497e-10 | 2.5366e-10 | 1.2598e-11 | 385961.562
475985.219 | 3.5234e-09 | 3.9881e-09 | 1.2033e-10 | 5.6735e-09 | 4.2032e-09 | 2.2284e-10 | 6.1265e-10 | 2.5014e-10 | 1.2578e-11 | 385973.75
475997.375 | 3.4998e-09 | 4.019e-09 | 1.217e-10 | 5.5932e-09 | 4.2114e-09 | 2.2332e-10 | 6.0373e-10 | 2.4995e-10 | 1.2849e-11 | 385985.906
476009.531 | 3.4882e-09 | 4.0397e-09 | 1.2118e-10 | 5.6512e-09 | 4.2303e-09 | 2.2166e-10 | 6.0083e-10 | 2.4933e-10 | 1.2791e-11 | 385998.062
476021.719 | 3.5232e-09 | 4.0539e-09 | 1.2059e-10 | 5.6194e-09 | 4.2215e-09 | 2.2188e-10 | 6.0623e-10 | 2.4802e-10 | 1.2587e-11 | 386010.25
476033.875 | 3.5588e-09 | 4.0257e-09 | 1.2065e-10 | 5.5812e-09 | 4.182e-09 | 2.2303e-10 | 6.1002e-10 | 2.4911e-10 | 1.2734e-11 | 386022.406
476046.031 | 3.4943e-09 | 3.9998e-09 | 1.2067e-10 | 5.5812e-09 | 4.2413e-09 | 2.2146e-10 | 6.1693e-10 | 2.5166e-10 | 1.266e-11 | 386034.562
476058.219 | 3.5012e-09 | 4.0249e-09 | 1.2097e-10 | 5.611e-09 | 4.2177e-09 | 2.223e-10 | 6.1394e-10 | 2.4995e-10 | 1.2709e-11 | 386046.75
476070.375 | 3.5308e-09 | 3.9747e-09 | 1.204e-10 | 5.6283e-09 | 4.2117e-09 | 2.2247e-10 | 6.1354e-10 | 2.5383e-10 | 1.2657e-11 | 386058.906
476082.531 | 3.4863e-09 | 4.036e-09 | 1.2036e-10 | 5.5957e-09 | 4.2029e-09 | 2.2442e-10 | 6.002e-10 | 2.5005e-10 | 1.2861e-11 | 386071.062
476094.719 | 3.4976e-09 | 4.0414e-09 | 1.2105e-10 | 5.6498e-09 | 4.184e-09 | 2.2235e-10 | 6.102e-10 | 2.5254e-10 | 1.2777e-11 | 386083.25
476106.875 | 3.5071e-09 | 4.0721e-09 | 1.2083e-10 | 5.6719e-09 | 4.201e-09 | 2.2322e-10 | 6.0937e-10 | 2.5185e-10 | 1.279e-11 | 386095.406
476119.031 | 3.57e-09 | 4.0773e-09 | 1.2143e-10 | 5.6515e-09 | 4.257e-09 | 2.2296e-10 | 6.0823e-10 | 2.53e-10 | 1.2995e-11 | 386107.562
476131.219 | 3.501e-09 | 4.0535e-09 | 1.214e-10 | 5.6622e-09 | 4.1871e-09 | 2.2337e-10 | 6.0613e-10 | 2.5145e-10 | 1.274e-11 | 386119.75
476143.375 | 3.5316e-09 | 4.0249e-09 | 1.2236e-10 | 5.6049e-09 | 4.2079e-09 | 2.2243e-10 | 6.1344e-10 | 2.5179e-10 | 1.2683e-11 | 386131.906
476155.531 | 3.5083e-09 | 4.0111e-09 | 1.2031e-10 | 5.6803e-09 | 4.2163e-09 | 2.211e-10 | 6.1017e-10 | 2.5089e-10 | 1.2586e-11 | 386144.062
476167.719 | 3.5026e-09 | 4.0567e-09 | 1.2064e-10 | 5.5971e-09 | 4.2574e-09 | 2.2409e-10 | 6.1043e-10 | 2.5056e-10 | 1.2609e-11 | 386156.25
476179.875 | 3.513e-09 | 4.0551e-09 | 1.2228e-10 | 5.64e-09 | 4.2451e-09 | 2.2056e-10 | 6.1207e-10 | 2.523e-10 | 1.2639e-11 | 386168.406
476192.031 | 3.4901e-09 | 4.0468e-09 | 1.1997e-10 | 5.6084e-09 | 4.225e-09 | 2.2243e-10 | 6.0887e-10 | 2.5197e-10 | 1.2744e-11 | 386180.562
476204.219 | 3.5166e-09 | 4.0111e-09 | 1.2031e-10 | 5.6066e-09 | 4.2414e-09 | 2.2436e-10 | 6.121e-10 | 2.5206e-10 | 1.2693e-11 | 386192.75
476216.375 | 3.5162e-09 | 4.0215e-09 | 1.2122e-10 | 5.6569e-09 | 4.2408e-09 | 2.257e-10 | 6.0789e-10 | 2.5209e-10 | 1.2657e-11 | 386204.906
476228.563 | 3.4935e-09 | 4.0034e-09 | 1.2186e-10 | 5.6052e-09 | 4.2433e-09 | 2.2411e-10 | 6.1014e-10 | 2.504e-10 | 1.2894e-11 | 386217.094
476240.719 | 3.4683e-09 | 4.0294e-09 | 1.2212e-10 | 5.653e-09 | 4.2348e-09 | 2.241e-10 | 6.1093e-10 | 2.5109e-10 | 1.2618e-11 | 386229.25
476252.875 | 3.4757e-09 | 4.0405e-09 | 1.2092e-10 | 5.65e-09 | 4.2333e-09 | 2.2271e-10 | 6.1085e-10 | 2.5248e-10 | 1.2725e-11 | 386241.406
476265.063 | 3.4974e-09 | 4.0947e-09 | 1.2074e-10 | 5.6045e-09 | 4.1831e-09 | 2.2438e-10 | 6.0607e-10 | 2.5049e-10 | 1.284e-11 | 386253.594
476277.219 | 3.4775e-09 | 4.0072e-09 | 1.2012e-10 | 5.6051e-09 | 4.2061e-09 | 2.2216e-10 | 6.0323e-10 | 2.4994e-10 | 1.2566e-11 | 386265.75
476289.375 | 3.4627e-09 | 3.9993e-09 | 1.2108e-10 | 5.5975e-09 | 4.1957e-09 | 2.2197e-10 | 6.0408e-10 | 2.4996e-10 | 1.272e-11 | 386277.906
476301.563 | 3.4828e-09 | 4.0295e-09 | 1.1971e-10 | 5.5744e-09 | 4.1853e-09 | 2.2469e-10 | 6.0664e-10 | 2.4849e-10 | 1.2702e-11 | 386290.094
476313.719 | 3.4972e-09 | 4.0535e-09 | 1.1895e-10 | 5.534e-09 | 4.1855e-09 | 2.2307e-10 | 6.0656e-10 | 2.5083e-10 | 1.2594e-11 | 386302.25
476325.875 | 3.4714e-09 | 4.0398e-09 | 1.1953e-10 | 5.5766e-09 | 4.2091e-09 | 2.2396e-10 | 6.0606e-10 | 2.477e-10 | 1.2683e-11 | 386314.406
476338.063 | 3.4667e-09 | 4.0143e-09 | 1.2043e-10 | 5.6519e-09 | 4.2091e-09 | 2.2282e-10 | 6.0992e-10 | 2.5126e-10 | 1.2629e-11 | 386326.594
476350.219 | 3.4554e-09 | 3.983e-09 | 1.2029e-10 | 5.6259e-09 | 4.183e-09 | 2.2212e-10 | 6.0706e-10 | 2.5146e-10 | 1.2605e-11 | 386338.75
476362.375 | 3.4578e-09 | 4.0311e-09 | 1.2065e-10 | 5.6058e-09 | 4.2541e-09 | 2.2424e-10 | 6.1116e-10 | 2.5023e-10 | 1.2602e-11 | 386350.906
476374.563 | 3.4731e-09 | 4.0349e-09 | 1.2008e-10 | 5.5593e-09 | 4.2066e-09 | 2.2246e-10 | 6.0813e-10 | 2.5075e-10 | 1.2846e-11 | 386363.094
476386.719 | 3.5e-09 | 4.0168e-09 | 1.2089e-10 | 5.5719e-09 | 4.1934e-09 | 2.2172e-10 | 6.1329e-10 | 2.4883e-10 | 1.2716e-11 | 386375.25
476398.875 | 3.4781e-09 | 4.0556e-09 | 1.2113e-10 | 5.5979e-09 | 4.1859e-09 | 2.226e-10 | 6.062e-10 | 2.497e-10 | 1.2695e-11 | 386387.406
476411.063 | 3.4648e-09 | 4.0525e-09 | 1.1982e-10 | 5.6376e-09 | 4.206e-09 | 2.2257e-10 | 6.0749e-10 | 2.5226e-10 | 1.2714e-11 | 386399.594
476423.219 | 3.4654e-09 | 4.022e-09 | 1.2039e-10 | 5.6098e-09 | 4.1629e-09 | 2.2417e-10 | 5.9795e-10 | 2.5168e-10 | 1.2586e-11 | 386411.75
476435.375 | 3.4705e-09 | 4.0445e-09 | 1.2003e-10 | 5.6368e-09 | 4.204e-09 | 2.2212e-10 | 6.0841e-10 | 2.5347e-10 | 1.2837e-11 | 386423.906
476447.563 | 3.4848e-09 | 4.052e-09 | 1.1984e-10 | 5.6539e-09 | 4.1721e-09 | 2.2247e-10 | 6.0751e-10 | 2.486e-10 | 1.287e-11 | 386436.094
476459.719 | 3.4949e-09 | 4.0158e-09 | 1.1949e-10 | 5.6202e-09 | 4.1979e-09 | 2.2163e-10 | 6.0723e-10 | 2.484e-10 | 1.2541e-11 | 386448.25
476471.875 | 3.4785e-09 | 4.0122e-09 | 1.2041e-10 | 5.6745e-09 | 4.1647e-09 | 2.2069e-10 | 6.1317e-10 | 2.5164e-10 | 1.2573e-11 | 386460.406
476484.063 | 3.4426e-09 | 4.0097e-09 | 1.1961e-10 | 5.5908e-09 | 4.2035e-09 | 2.2119e-10 | 6.013e-10 | 2.4975e-10 | 1.2614e-11 | 386472.594
476496.219 | 3.4806e-09 | 4.0424e-09 | 1.1988e-10 | 5.5811e-09 | 4.2175e-09 | 2.2306e-10 | 6.0823e-10 | 2.5172e-10 | 1.2512e-11 | 386484.75
476508.375 | 3.4417e-09 | 4.0059e-09 | 1.2097e-10 | 5.601e-09 | 4.1817e-09 | 2.2004e-10 | 6.0535e-10 | 2.4998e-10 | 1.262e-11 | 386496.906
476520.563 | 3.4508e-09 | 4.0251e-09 | 1.2037e-10 | 5.6085e-09 | 4.163e-09 | 2.2204e-10 | 6.0732e-10 | 2.5198e-10 | 1.261e-11 | 386509.094
476532.719 | 3.4265e-09 | 4.0081e-09 | 1.2109e-10 | 5.5657e-09 | 4.1793e-09 | 2.2185e-10 | 6.0817e-10 | 2.4826e-10 | 1.2699e-11 | 386521.25
476544.875 | 3.4858e-09 | 3.9662e-09 | 1.1995e-10 | 5.6338e-09 | 4.1803e-09 | 2.2151e-10 | 6.0867e-10 | 2.52e-10 | 1.2603e-11 | 386533.406
476557.063 | 3.4893e-09 | 4.0297e-09 | 1.2035e-10 | 5.6259e-09 | 4.2071e-09 | 2.2228e-10 | 6.0712e-10 | 2.4821e-10 | 1.2594e-11 | 386545.594
476569.219 | 3.4807e-09 | 4.0023e-09 | 1.1971e-10 | 5.6049e-09 | 4.2228e-09 | 2.2296e-10 | 6.0366e-10 | 2.4995e-10 | 1.2842e-11 | 386557.75
476581.375 | 3.4832e-09 | 4.0085e-09 | 1.1948e-10 | 5.5608e-09 | 4.2117e-09 | 2.2334e-10 | 6.0491e-10 | 2.5136e-10 | 1.2781e-11 | 386569.906
476593.563 | 3.44e-09 | 4.0353e-09 | 1.1971e-10 | 5.6546e-09 | 4.1786e-09 | 2.2418e-10 | 6.084e-10 | 2.533e-10 | 1.2639e-11 | 386582.094
476605.719 | 3.4947e-09 | 4.0274e-09 | 1.1996e-10 | 5.6135e-09 | 4.2147e-09 | 2.2456e-10 | 6.148e-10 | 2.5153e-10 | 1.2752e-11 | 386594.25
476617.906 | 3.4596e-09 | 4.0426e-09 | 1.203e-10 | 5.6436e-09 | 4.2138e-09 | 2.223e-10 | 6.0574e-10 | 2.5226e-10 | 1.2593e-11 | 386606.437
476630.063 | 3.4707e-09 | 4.0161e-09 | 1.2111e-10 | 5.6612e-09 | 4.1983e-09 | 2.2195e-10 | 5.9961e-10 | 2.5147e-10 | 1.2809e-11 | 386618.594
476642.219 | 3.4591e-09 | 4.0414e-09 | 1.1955e-10 | 5.6293e-09 | 4.1951e-09 | 2.2162e-10 | 6.0548e-10 | 2.4973e-10 | 1.2445e-11 | 386630.75
476654.406 | 3.4776e-09 | 4.0027e-09 | 1.2012e-10 | 5.6507e-09 | 4.2337e-09 | 2.2279e-10 | 6.0558e-10 | 2.5182e-10 | 1.2682e-11 | 386642.937
476666.563 | 3.4701e-09 | 4.008e-09 | 1.2031e-10 | 5.5849e-09 | 4.1774e-09 | 2.2272e-10 | 6.0919e-10 | 2.5018e-10 | 1.2702e-11 | 386655.094
476678.719 | 3.4906e-09 | 3.9776e-09 | 1.2232e-10 | 5.6243e-09 | 4.1867e-09 | 2.2382e-10 | 6.0971e-10 | 2.5154e-10 | 1.2739e-11 | 386667.25
476690.906 | 3.4687e-09 | 3.9901e-09 | 1.2006e-10 | 5.6576e-09 | 4.1756e-09 | 2.219e-10 | 6.0263e-10 | 2.486e-10 | 1.2779e-11 | 386679.437
476703.063 | 3.4815e-09 | 4.0145e-09 | 1.2061e-10 | 5.5754e-09 | 4.1747e-09 | 2.2008e-10 | 6.0845e-10 | 2.5193e-10 | 1.253e-11 | 386691.594
476715.219 | 3.4608e-09 | 3.9738e-09 | 1.2047e-10 | 5.6024e-09 | 4.2151e-09 | 2.2075e-10 | 6.0875e-10 | 2.4943e-10 | 1.2644e-11 | 386703.75
476727.406 | 3.4791e-09 | 4.0242e-09 | 1.1979e-10 | 5.6026e-09 | 4.2235e-09 | 2.2167e-10 | 6.0869e-10 | 2.5099e-10 | 1.2496e-11 | 386715.937
476739.563 | 3.5101e-09 | 4.019e-09 | 1.1849e-10 | 5.557e-09 | 4.1652e-09 | 2.2093e-10 | 6.0982e-10 | 2.5027e-10 | 1.2664e-11 | 386728.094
476751.719 | 3.5073e-09 | 4.0235e-09 | 1.1903e-10 | 5.6096e-09 | 4.1929e-09 | 2.2527e-10 | 6.044e-10 | 2.5027e-10 | 1.2751e-11 | 386740.25
476763.906 | 3.4675e-09 | 4.0067e-09 | 1.2124e-10 | 5.6316e-09 | 4.2055e-09 | 2.2324e-10 | 6.0812e-10 | 2.4888e-10 | 1.2799e-11 | 386752.437
476776.063 | 3.4769e-09 | 4.027e-09 | 1.1999e-10 | 5.6177e-09 | 4.1991e-09 | 2.2292e-10 | 6.0443e-10 | 2.5092e-10 | 1.2775e-11 | 386764.594
476788.219 | 3.4591e-09 | 4.0386e-09 | 1.1963e-10 | 5.604e-09 | 4.164e-09 | 2.2339e-10 | 6.08e-10 | 2.5013e-10 | 1.2584e-11 | 386776.75
476800.406 | 3.4848e-09 | 4.0254e-09 | 1.1875e-10 | 5.6429e-09 | 4.1649e-09 | 2.207e-10 | 6.031e-10 | 2.4956e-10 | 1.2739e-11 | 386788.937
476812.563 | 3.453e-09 | 3.9778e-09 | 1.2032e-10 | 5.5967e-09 | 4.2001e-09 | 2.2093e-10 | 6.1282e-10 | 2.5059e-10 | 1.2701e-11 | 386801.094
476824.719 | 3.4483e-09 | 3.977e-09 | 1.1963e-10 | 5.5386e-09 | 4.1997e-09 | 2.1988e-10 | 6.0755e-10 | 2.5296e-10 | 1.2555e-11 | 386813.25
476836.906 | 3.4391e-09 | 4.029e-09 | 1.1967e-10 | 5.5843e-09 | 4.1729e-09 | 2.2158e-10 | 6.1052e-10 | 2.4898e-10 | 1.265e-11 | 386825.437
476849.063 | 3.4495e-09 | 3.9813e-09 | 1.2061e-10 | 5.6496e-09 | 4.1677e-09 | 2.1997e-10 | 6.0447e-10 | 2.4884e-10 | 1.2839e-11 | 386837.594
476861.219 | 3.4858e-09 | 4.0235e-09 | 1.1972e-10 | 5.5908e-09 | 4.1833e-09 | 2.2091e-10 | 6.0616e-10 | 2.4876e-10 | 1.2742e-11 | 386849.75
476873.406 | 3.482e-09 | 4.023e-09 | 1.1971e-10 | 5.6142e-09 | 4.2156e-09 | 2.2018e-10 | 6.0702e-10 | 2.5221e-10 | 1.262e-11 | 386861.937
476885.563 | 3.4677e-09 | 3.9823e-09 | 1.1855e-10 | 5.6334e-09 | 4.1909e-09 | 2.1875e-10 | 6.1161e-10 | 2.5023e-10 | 1.2587e-11 | 386874.094
476897.719 | 3.4901e-09 | 4.0422e-09 | 1.199e-10 | 5.6488e-09 | 4.1865e-09 | 2.222e-10 | 6.0656e-10 | 2.5284e-10 | 1.2646e-11 | 386886.25
476909.906 | 3.4616e-09 | 3.9994e-09 | 1.2117e-10 | 5.6497e-09 | 4.2085e-09 | 2.2203e-10 | 6.0537e-10 | 2.4925e-10 | 1.2855e-11 | 386898.437
476922.063 | 3.5018e-09 | 3.9942e-09 | 1.1999e-10 | 5.6072e-09 | 4.1757e-09 | 2.2e-10 | 6.0831e-10 | 2.5092e-10 | 1.2701e-11 | 386910.594
476934.219 | 3.4707e-09 | 4.0134e-09 | 1.1987e-10 | 5.5748e-09 | 4.1452e-09 | 2.2284e-10 | 6.0572e-10 | 2.4917e-10 | 1.2737e-11 | 386922.75
476946.406 | 3.4492e-09 | 4.0035e-09 | 1.2089e-10 | 5.6429e-09 | 4.179e-09 | 2.2101e-10 | 5.9985e-10 | 2.506e-10 | 1.2673e-11 | 386934.937
476958.563 | 3.465e-09 | 4.0189e-09 | 1.2023e-10 | 5.5486e-09 | 4.1651e-09 | 2.2251e-10 | 6.0962e-10 | 2.4939e-10 | 1.2505e-11 | 386947.094
476970.719 | 3.4664e-09 | 4.0315e-09 | 1.205e-10 | 5.6327e-09 | 4.2102e-09 | 2.2296e-10 | 6.1215e-10 | 2.5185e-10 | 1.2623e-11 | 386959.25
476982.906 | 3.4726e-09 | 4.0303e-09 | 1.204e-10 | 5.5977e-09 | 4.1966e-09 | 2.2212e-10 | 6.127e-10 | 2.5001e-10 | 1.2624e-11 | 386971.437
476995.063 | 3.4394e-09 | 4.005e-09 | 1.1938e-10 | 5.5672e-09 | 4.1753e-09 | 2.2191e-10 | 6.1153e-10 | 2.5184e-10 | 1.2908e-11 | 386983.594
477007.25 | 3.5066e-09 | 4.0093e-09 | 1.1994e-10 | 5.6947e-09 | 4.2318e-09 | 2.2285e-10 | 6.07e-10 | 2.5302e-10 | 1.2735e-11 | 386995.781
477019.406 | 3.4894e-09 | 3.9977e-09 | 1.2059e-10 | 5.575e-09 | 4.2463e-09 | 2.2318e-10 | 6.1078e-10 | 2.5333e-10 | 1.2726e-11 | 387007.937
477031.563 | 3.4971e-09 | 4.0314e-09 | 1.2006e-10 | 5.6809e-09 | 4.2101e-09 | 2.2365e-10 | 6.0704e-10 | 2.5213e-10 | 1.2872e-11 | 387020.094
477043.75 | 3.507e-09 | 4.0216e-09 | 1.2125e-10 | 5.579e-09 | 4.234e-09 | 2.2382e-10 | 6.0842e-10 | 2.5007e-10 | 1.2708e-11 | 387032.281
477055.906 | 3.4878e-09 | 4.0742e-09 | 1.2087e-10 | 5.5745e-09 | 4.2123e-09 | 2.2378e-10 | 6.0318e-10 | 2.5469e-10 | 1.2748e-11 | 387044.437
477068.063 | 3.4874e-09 | 4.0343e-09 | 1.2086e-10 | 5.6141e-09 | 4.2398e-09 | 2.23e-10 | 6.0796e-10 | 2.5127e-10 | 1.2731e-11 | 387056.594
477080.25 | 3.4839e-09 | 4.0714e-09 | 1.2136e-10 | 5.6247e-09 | 4.2112e-09 | 2.2229e-10 | 6.0908e-10 | 2.5081e-10 | 1.2488e-11 | 387068.781
477092.406 | 3.4828e-09 | 4.0072e-09 | 1.2056e-10 | 5.6553e-09 | 4.1931e-09 | 2.2083e-10 | 6.0465e-10 | 2.5428e-10 | 1.2645e-11 | 387080.937
477104.563 | 3.511e-09 | 4.0662e-09 | 1.1983e-10 | 5.5875e-09 | 4.2248e-09 | 2.2217e-10 | 6.1637e-10 | 2.541e-10 | 1.2753e-11 | 387093.094
477116.75 | 3.5194e-09 | 4.0158e-09 | 1.1984e-10 | 5.6079e-09 | 4.2108e-09 | 2.237e-10 | 6.0428e-10 | 2.5051e-10 | 1.2656e-11 | 387105.281
477128.906 | 3.4933e-09 | 4.0259e-09 | 1.1872e-10 | 5.587e-09 | 4.1944e-09 | 2.2459e-10 | 6.0838e-10 | 2.5194e-10 | 1.2613e-11 | 387117.437
477141.063 | 3.4825e-09 | 4.0015e-09 | 1.2001e-10 | 5.7133e-09 | 4.1861e-09 | 2.2243e-10 | 6.0547e-10 | 2.5064e-10 | 1.2616e-11 | 387129.594
477153.25 | 3.5004e-09 | 4.0014e-09 | 1.2135e-10 | 5.6208e-09 | 4.1948e-09 | 2.2227e-10 | 6.103e-10 | 2.5095e-10 | 1.2741e-11 | 387141.781
477165.406 | 3.4853e-09 | 4.0342e-09 | 1.1985e-10 | 5.6301e-09 | 4.2254e-09 | 2.2206e-10 | 6.0608e-10 | 2.536e-10 | 1.2849e-11 | 387153.937
477177.563 | 3.4791e-09 | 4.0555e-09 | 1.2161e-10 | 5.5564e-09 | 4.2117e-09 | 2.2284e-10 | 6.1318e-10 | 2.5239e-10 | 1.2915e-11 | 387166.094
477189.75 | 3.4649e-09 | 4.0189e-09 | 1.2062e-10 | 5.5859e-09 | 4.2208e-09 | 2.2067e-10 | 6.0084e-10 | 2.5034e-10 | 1.2757e-11 | 387178.281
477201.906 | 3.5209e-09 | 4.0159e-09 | 1.2128e-10 | 5.6471e-09 | 4.252e-09 | 2.2349e-10 | 6.0346e-10 | 2.5039e-10 | 1.252e-11 | 387190.437
477214.063 | 3.4929e-09 | 4.0733e-09 | 1.2069e-10 | 5.6007e-09 | 4.1842e-09 | 2.228e-10 | 6.0963e-10 | 2.494e-10 | 1.2624e-11 | 387202.594
477226.25 | 3.4733e-09 | 4.0277e-09 | 1.193e-10 | 5.6955e-09 | 4.2066e-09 | 2.2125e-10 | 6.1277e-10 | 2.5076e-10 | 1.2624e-11 | 387214.781
477238.406 | 3.4647e-09 | 4.0411e-09 | 1.1908e-10 | 5.6724e-09 | 4.1822e-09 | 2.196e-10 | 6.0627e-10 | 2.5192e-10 | 1.261e-11 | 387226.937
477250.563 | 3.4692e-09 | 4.012e-09 | 1.1973e-10 | 5.6114e-09 | 4.2158e-09 | 2.2194e-10 | 6.1411e-10 | 2.491e-10 | 1.2632e-11 | 387239.094
477262.75 | 3.4653e-09 | 4.0381e-09 | 1.2057e-10 | 5.6637e-09 | 4.1625e-09 | 2.2023e-10 | 6.1025e-10 | 2.4989e-10 | 1.259e-11 | 387251.281
477274.906 | 3.4755e-09 | 4.0346e-09 | 1.2081e-10 | 5.601e-09 | 4.176e-09 | 2.2298e-10 | 6.195e-10 | 2.5004e-10 | 1.2715e-11 | 387263.437
477287.063 | 3.4718e-09 | 4.036e-09 | 1.2075e-10 | 5.5961e-09 | 4.1752e-09 | 2.2176e-10 | 6.0393e-10 | 2.4913e-10 | 1.2349e-11 | 387275.594
477299.25 | 3.4845e-09 | 4.0017e-09 | 1.2042e-10 | 5.6004e-09 | 4.1711e-09 | 2.2318e-10 | 6.0994e-10 | 2.4907e-10 | 1.2652e-11 | 387287.781
477311.406 | 3.4761e-09 | 4.0149e-09 | 1.2059e-10 | 5.5896e-09 | 4.1747e-09 | 2.2096e-10 | 6.0616e-10 | 2.5177e-10 | 1.2634e-11 | 387299.937
477323.563 | 3.4671e-09 | 4.0287e-09 | 1.211e-10 | 5.5687e-09 | 4.1857e-09 | 2.2203e-10 | 6.0925e-10 | 2.4892e-10 | 1.2598e-11 | 387312.094
477335.75 | 3.4644e-09 | 4.0139e-09 | 1.1968e-10 | 5.5857e-09 | 4.2019e-09 | 2.236e-10 | 6.0895e-10 | 2.5049e-10 | 1.2703e-11 | 387324.281
477347.906 | 3.4566e-09 | 3.9692e-09 | 1.1998e-10 | 5.5905e-09 | 4.2031e-09 | 2.2185e-10 | 6.0258e-10 | 2.5208e-10 | 1.2751e-11 | 387336.437
477360.063 | 3.4594e-09 | 4.0324e-09 | 1.2065e-10 | 5.5928e-09 | 4.2135e-09 | 2.21e-10 | 6.1102e-10 | 2.4987e-10 | 1.2739e-11 | 387348.594
477372.25 | 3.4366e-09 | 4.0245e-09 | 1.2079e-10 | 5.5916e-09 | 4.201e-09 | 2.2038e-10 | 6.1034e-10 | 2.5187e-10 | 1.2369e-11 | 387360.781
477384.406 | 3.4926e-09 | 4.0091e-09 | 1.2087e-10 | 5.676e-09 | 4.1978e-09 | 2.2097e-10 | 6.0249e-10 | 2.5145e-10 | 1.2768e-11 | 387372.937
477396.594 | 3.5042e-09 | 4.004e-09 | 1.1963e-10 | 5.5916e-09 | 4.1863e-09 | 2.2141e-10 | 6.0939e-10 | 2.4867e-10 | 1.2485e-11 | 387385.125
477408.75 | 3.4694e-09 | 4.0025e-09 | 1.2118e-10 | 5.6307e-09 | 4.1664e-09 | 2.1963e-10 | 6.0681e-10 | 2.4809e-10 | 1.24e-11 | 387397.281
477420.906 | 3.4754e-09 | 4.0386e-09 | 1.2078e-10 | 5.6049e-09 | 4.1943e-09 | 2.2296e-10 | 6.1033e-10 | 2.4914e-10 | 1.279e-11 | 387409.437
477433.094 | 3.4669e-09 | 4.0698e-09 | 1.2022e-10 | 5.6416e-09 | 4.2186e-09 | 2.2281e-10 | 6.1318e-10 | 2.5028e-10 | 1.2599e-11 | 387421.625
477445.25 | 3.4654e-09 | 4.0341e-09 | 1.2033e-10 | 5.6569e-09 | 4.1707e-09 | 2.2397e-10 | 6.0691e-10 | 2.5162e-10 | 1.2697e-11 | 387433.781
477457.406 | 3.4936e-09 | 4.0373e-09 | 1.2112e-10 | 5.6354e-09 | 4.2251e-09 | 2.2489e-10 | 6.0837e-10 | 2.5313e-10 | 1.2801e-11 | 387445.937
477469.594 | 3.509e-09 | 4.0278e-09 | 1.1979e-10 | 5.6209e-09 | 4.2001e-09 | 2.2083e-10 | 6.1422e-10 | 2.5141e-10 | 1.2844e-11 | 387458.125
477481.75 | 3.4676e-09 | 4.0418e-09 | 1.2158e-10 | 5.6638e-09 | 4.2024e-09 | 2.2243e-10 | 6.0962e-10 | 2.5035e-10 | 1.2473e-11 | 387470.281
477493.906 | 3.4559e-09 | 4.0156e-09 | 1.1957e-10 | 5.6427e-09 | 4.2127e-09 | 2.2421e-10 | 6.1295e-10 | 2.5015e-10 | 1.2711e-11 | 387482.437
477506.094 | 3.5027e-09 | 3.9802e-09 | 1.2161e-10 | 5.6679e-09 | 4.2132e-09 | 2.2317e-10 | 6.1142e-10 | 2.5129e-10 | 1.2669e-11 | 387494.625
477518.25 | 3.4732e-09 | 4.0187e-09 | 1.1988e-10 | 5.6337e-09 | 4.1856e-09 | 2.2192e-10 | 6.0941e-10 | 2.5243e-10 | 1.2533e-11 | 387506.781
477530.406 | 3.4653e-09 | 4.0311e-09 | 1.2011e-10 | 5.6196e-09 | 4.2041e-09 | 2.2389e-10 | 6.1098e-10 | 2.5411e-10 | 1.2594e-11 | 387518.937
477542.594 | 3.5154e-09 | 4.0619e-09 | 1.2204e-10 | 5.651e-09 | 4.2268e-09 | 2.252e-10 | 6.2072e-10 | 2.5201e-10 | 1.2719e-11 | 387531.125
477554.75 | 3.4839e-09 | 4.0496e-09 | 1.2029e-10 | 5.6645e-09 | 4.2006e-09 | 2.253e-10 | 6.1061e-10 | 2.4892e-10 | 1.276e-11 | 387543.281
477566.906 | 3.488e-09 | 4.0123e-09 | 1.2073e-10 | 5.6163e-09 | 4.2106e-09 | 2.2203e-10 | 6.0828e-10 | 2.5155e-10 | 1.2798e-11 | 387555.437
477579.094 | 3.5158e-09 | 4.0408e-09 | 1.2193e-10 | 5.6504e-09 | 4.2502e-09 | 2.2453e-10 | 6.1084e-10 | 2.511e-10 | 1.2759e-11 | 387567.625
477591.25 | 3.4895e-09 | 4.0886e-09 | 1.2164e-10 | 5.5845e-09 | 4.1336e-09 | 2.225e-10 | 6.1571e-10 | 2.5154e-10 | 1.268e-11 | 387579.781
477603.406 | 3.518e-09 | 4.1015e-09 | 1.2082e-10 | 5.6808e-09 | 4.2409e-09 | 2.2488e-10 | 6.0828e-10 | 2.53e-10 | 1.2742e-11 | 387591.937
477615.594 | 3.471e-09 | 4.0238e-09 | 1.1874e-10 | 5.6559e-09 | 4.1871e-09 | 2.2378e-10 | 6.1166e-10 | 2.5237e-10 | 1.2672e-11 | 387604.125
477627.75 | 3.4758e-09 | 4.0151e-09 | 1.2214e-10 | 5.5781e-09 | 4.2157e-09 | 2.2127e-10 | 6.0929e-10 | 2.5267e-10 | 1.2797e-11 | 387616.281
477639.906 | 3.4899e-09 | 4.0384e-09 | 1.2038e-10 | 5.6528e-09 | 4.1785e-09 | 2.2295e-10 | 6.048e-10 | 2.526e-10 | 1.2634e-11 | 387628.437
477652.094 | 3.4488e-09 | 4.0479e-09 | 1.2193e-10 | 5.6509e-09 | 4.1863e-09 | 2.2247e-10 | 6.037e-10 | 2.5211e-10 | 1.2739e-11 | 387640.625
477664.25 | 3.4689e-09 | 4.0361e-09 | 1.2e-10 | 5.6134e-09 | 4.1857e-09 | 2.2278e-10 | 6.1213e-10 | 2.5089e-10 | 1.266e-11 | 387652.781
477676.406 | 3.5172e-09 | 4.0532e-09 | 1.196e-10 | 5.6462e-09 | 4.1828e-09 | 2.2374e-10 | 6.0761e-10 | 2.5095e-10 | 1.2657e-11 | 387664.937
477688.594 | 3.4966e-09 | 4.062e-09 | 1.1972e-10 | 5.6708e-09 | 4.1584e-09 | 2.2487e-10 | 6.0797e-10 | 2.4864e-10 | 1.275e-11 | 387677.125
477700.75 | 3.4789e-09 | 4.0327e-09 | 1.2103e-10 | 5.6181e-09 | 4.2005e-09 | 2.2285e-10 | 6.0994e-10 | 2.5053e-10 | 1.2598e-11 | 387689.281
477712.906 | 3.5011e-09 | 4.0341e-09 | 1.2108e-10 | 5.614e-09 | 4.2052e-09 | 2.2138e-10 | 6.0624e-10 | 2.508e-10 | 1.246e-11 | 387701.437
477725.094 | 3.4774e-09 | 4.0972e-09 | 1.2077e-10 | 5.6431e-09 | 4.2163e-09 | 2.21e-10 | 6.1e-10 | 2.5096e-10 | 1.2663e-11 | 387713.625
477737.25 | 3.4699e-09 | 4.04e-09 | 1.2012e-10 | 5.6295e-09 | 4.2219e-09 | 2.2183e-10 | 6.0714e-10 | 2.5375e-10 | 1.266e-11 | 387725.781
477749.438 | 3.4896e-09 | 4.0439e-09 | 1.2153e-10 | 5.6524e-09 | 4.2038e-09 | 2.2206e-10 | 6.0974e-10 | 2.5047e-10 | 1.2516e-11 | 387737.969
477761.594 | 3.4742e-09 | 4.0715e-09 | 1.2099e-10 | 5.6331e-09 | 4.2482e-09 | 2.2104e-10 | 6.0846e-10 | 2.5005e-10 | 1.2662e-11 | 387750.125
477773.75 | 3.5042e-09 | 4.0411e-09 | 1.2004e-10 | 5.636e-09 | 4.2309e-09 | 2.244e-10 | 6.035e-10 | 2.5237e-10 | 1.2897e-11 | 387762.281
477785.938 | 3.49e-09 | 4.0312e-09 | 1.2067e-10 | 5.7005e-09 | 4.2156e-09 | 2.2106e-10 | 6.058e-10 | 2.4876e-10 | 1.2585e-11 | 387774.469
477798.094 | 3.4798e-09 | 4.137e-09 | 1.2018e-10 | 5.6456e-09 | 4.2331e-09 | 2.2182e-10 | 6.0513e-10 | 2.4874e-10 | 1.2721e-11 | 387786.625
477810.25 | 3.4825e-09 | 4.0657e-09 | 1.2113e-10 | 5.6601e-09 | 4.2377e-09 | 2.2407e-10 | 6.0834e-10 | 2.505e-10 | 1.2662e-11 | 387798.781
477822.438 | 3.4749e-09 | 4.04e-09 | 1.2086e-10 | 5.6175e-09 | 4.2074e-09 | 2.2291e-10 | 6.0649e-10 | 2.479e-10 | 1.2734e-11 | 387810.969
477834.594 | 3.5327e-09 | 4.0883e-09 | 1.2043e-10 | 5.5986e-09 | 4.1981e-09 | 2.2234e-10 | 6.0594e-10 | 2.5386e-10 | 1.2755e-11 | 387823.125
477846.75 | 3.4975e-09 | 4.0585e-09 | 1.2132e-10 | 5.6081e-09 | 4.2408e-09 | 2.2269e-10 | 6.0307e-10 | 2.504e-10 | 1.2793e-11 | 387835.281
477858.938 | 3.5017e-09 | 4.077e-09 | 1.2128e-10 | 5.6193e-09 | 4.2015e-09 | 2.221e-10 | 5.9733e-10 | 2.5238e-10 | 1.2597e-11 | 387847.469
477871.094 | 3.4392e-09 | 4.0627e-09 | 1.2057e-10 | 5.6454e-09 | 4.1759e-09 | 2.2237e-10 | 6.0471e-10 | 2.5063e-10 | 1.2561e-11 | 387859.625
477883.25 | 3.475e-09 | 4.0572e-09 | 1.1876e-10 | 5.5817e-09 | 4.1938e-09 | 2.2026e-10 | 5.9859e-10 | 2.4782e-10 | 1.2494e-11 | 387871.781
477895.438 | 3.4715e-09 | 3.9948e-09 | 1.2e-10 | 5.5595e-09 | 4.171e-09 | 2.1929e-10 | 6.0208e-10 | 2.4822e-10 | 1.2625e-11 | 387883.969
477907.594 | 3.4909e-09 | 4.0317e-09 | 1.1993e-10 | 5.6094e-09 | 4.2345e-09 | 2.2079e-10 | 6.0359e-10 | 2.4708e-10 | 1.2475e-11 | 387896.125
477919.75 | 3.469e-09 | 4.0103e-09 | 1.1789e-10 | 5.6225e-09 | 4.1508e-09 | 2.2244e-10 | 6.0014e-10 | 2.4734e-10 | 1.2823e-11 | 387908.281
477931.938 | 3.4353e-09 | 4.0019e-09 | 1.1926e-10 | 5.6125e-09 | 4.159e-09 | 2.2069e-10 | 6.0714e-10 | 2.4709e-10 | 1.2622e-11 | 387920.469
477944.094 | 3.4178e-09 | 4.0087e-09 | 1.1947e-10 | 5.5091e-09 | 4.2081e-09 | 2.1925e-10 | 5.9537e-10 | 2.4696e-10 | 1.2609e-11 | 387932.625
477956.25 | 3.4802e-09 | 4.0722e-09 | 1.187e-10 | 5.5895e-09 | 4.198e-09 | 2.2227e-10 | 6.0605e-10 | 2.5045e-10 | 1.2639e-11 | 387944.781
477968.438 | 3.4975e-09 | 4.0663e-09 | 1.1918e-10 | 5.5523e-09 | 4.1798e-09 | 2.1877e-10 | 6.0287e-10 | 2.4865e-10 | 1.2452e-11 | 387956.969
477980.594 | 3.4795e-09 | 4.0145e-09 | 1.1976e-10 | 5.5828e-09 | 4.2278e-09 | 2.2221e-10 | 6.0338e-10 | 2.4682e-10 | 1.2502e-11 | 387969.125
477992.75 | 3.4455e-09 | 4.0215e-09 | 1.1819e-10 | 5.5511e-09 | 4.1954e-09 | 2.2132e-10 | 5.9987e-10 | 2.4687e-10 | 1.2488e-11 | 387981.281
478004.938 | 3.479e-09 | 4.0223e-09 | 1.1875e-10 | 5.5793e-09 | 4.1899e-09 | 2.2166e-10 | 6.0561e-10 | 2.5146e-10 | 1.2498e-11 | 387993.469
478017.094 | 3.5019e-09 | 4.0093e-09 | 1.1917e-10 | 5.5614e-09 | 4.2106e-09 | 2.2259e-10 | 6.0421e-10 | 2.4591e-10 | 1.2666e-11 | 388005.625
478029.25 | 3.4673e-09 | 4.0445e-09 | 1.1942e-10 | 5.5757e-09 | 4.1954e-09 | 2.236e-10 | 6.0625e-10 | 2.4963e-10 | 1.2404e-11 | 388017.781
478041.438 | 3.5001e-09 | 4.0327e-09 | 1.1986e-10 | 5.5739e-09 | 4.2237e-09 | 2.2022e-10 | 6.0137e-10 | 2.5014e-10 | 1.2474e-11 | 388029.969
478053.594 | 3.4172e-09 | 4.016e-09 | 1.1966e-10 | 5.5406e-09 | 4.1798e-09 | 2.1973e-10 | 6.0511e-10 | 2.5026e-10 | 1.2633e-11 | 388042.125
478065.75 | 3.4659e-09 | 4.0329e-09 | 1.1962e-10 | 5.5569e-09 | 4.1775e-09 | 2.2248e-10 | 6.0574e-10 | 2.4953e-10 | 1.2627e-11 | 388054.281
478077.938 | 3.4638e-09 | 4.0118e-09 | 1.1822e-10 | 5.5619e-09 | 4.1804e-09 | 2.2225e-10 | 6.0142e-10 | 2.4881e-10 | 1.2716e-11 | 388066.469
478090.094 | 3.521e-09 | 4.0539e-09 | 1.192e-10 | 5.6418e-09 | 4.217e-09 | 2.2194e-10 | 6.0568e-10 | 2.4822e-10 | 1.2508e-11 | 388078.625
478102.25 | 3.5062e-09 | 4.0697e-09 | 1.1994e-10 | 5.6055e-09 | 4.1812e-09 | 2.234e-10 | 6.0572e-10 | 2.4839e-10 | 1.2463e-11 | 388090.781
478114.438 | 3.5037e-09 | 4.087e-09 | 1.201e-10 | 5.5626e-09 | 4.1872e-09 | 2.2378e-10 | 6.0599e-10 | 2.485e-10 | 1.2645e-11 | 388102.969
478126.594 | 3.5338e-09 | 4.0138e-09 | 1.2064e-10 | 5.6218e-09 | 4.1694e-09 | 2.195e-10 | 5.975e-10 | 2.4877e-10 | 1.2653e-11 | 388115.125
478138.781 | 3.4816e-09 | 4.0827e-09 | 1.2082e-10 | 5.5956e-09 | 4.2055e-09 | 2.2231e-10 | 6.0575e-10 | 2.4689e-10 | 1.2561e-11 | 388127.312
478150.938 | 3.4825e-09 | 4.0025e-09 | 1.1888e-10 | 5.5805e-09 | 4.2217e-09 | 2.2225e-10 | 6.0366e-10 | 2.4837e-10 | 1.2416e-11 | 388139.469
478163.094 | 3.4788e-09 | 4.0001e-09 | 1.2015e-10 | 5.5255e-09 | 4.1801e-09 | 2.2241e-10 | 6.0646e-10 | 2.4865e-10 | 1.2683e-11 | 388151.625
478175.281 | 3.4864e-09 | 4.0182e-09 | 1.202e-10 | 5.5943e-09 | 4.1595e-09 | 2.2167e-10 | 6.0236e-10 | 2.5047e-10 | 1.2572e-11 | 388163.812
478187.438 | 3.4714e-09 | 4.0334e-09 | 1.1916e-10 | 5.5375e-09 | 4.1658e-09 | 2.2026e-10 | 6.0153e-10 | 2.4878e-10 | 1.2541e-11 | 388175.969
478199.594 | 3.5046e-09 | 4.0467e-09 | 1.1932e-10 | 5.5362e-09 | 4.1761e-09 | 2.2155e-10 | 6.0135e-10 | 2.4733e-10 | 1.2374e-11 | 388188.125
478211.781 | 3.4428e-09 | 4.0284e-09 | 1.1978e-10 | 5.5097e-09 | 4.211e-09 | 2.2122e-10 | 5.9675e-10 | 2.4912e-10 | 1.2679e-11 | 388200.312
478223.938 | 3.4708e-09 | 4.0369e-09 | 1.186e-10 | 5.5872e-09 | 4.1597e-09 | 2.2257e-10 | 6.0049e-10 | 2.4999e-10 | 1.2499e-11 | 388212.469
478236.094 | 3.4641e-09 | 4.0353e-09 | 1.1935e-10 | 5.5386e-09 | 4.1758e-09 | 2.2101e-10 | 6.014e-10 | 2.4781e-10 | 1.255e-11 | 388224.625
478248.281 | 3.4882e-09 | 4.0397e-09 | 1.1906e-10 | 5.5949e-09 | 4.2149e-09 | 2.2312e-10 | 6.0959e-10 | 2.4953e-10 | 1.2643e-11 | 388236.812
478260.438 | 3.4582e-09 | 4.0429e-09 | 1.1879e-10 | 5.575e-09 | 4.2223e-09 | 2.218e-10 | 6.0598e-10 | 2.5007e-10 | 1.2629e-11 | 388248.969
478272.594 | 3.454e-09 | 4.0521e-09 | 1.195e-10 | 5.5767e-09 | 4.1922e-09 | 2.2038e-10 | 6.0172e-10 | 2.4677e-10 | 1.2483e-11 | 388261.125
478284.781 | 3.473e-09 | 4.0494e-09 | 1.1871e-10 | 5.6105e-09 | 4.1878e-09 | 2.2204e-10 | 5.9915e-10 | 2.4836e-10 | 1.258e-11 | 388273.312
478296.938 | 3.4874e-09 | 4.0513e-09 | 1.189e-10 | 5.5785e-09 | 4.1827e-09 | 2.2428e-10 | 5.9584e-10 | 2.4958e-10 | 1.2409e-11 | 388285.469
478309.094 | 3.4763e-09 | 4.055e-09 | 1.1854e-10 | 5.5666e-09 | 4.2103e-09 | 2.2141e-10 | 6.0349e-10 | 2.4806e-10 | 1.2676e-11 | 388297.625
478321.281 | 3.4565e-09 | 4.0068e-09 | 1.1982e-10 | 5.5744e-09 | 4.2097e-09 | 2.2098e-10 | 6.0254e-10 | 2.4876e-10 | 1.2492e-11 | 388309.812
478333.438 | 3.4609e-09 | 4.06e-09 | 1.1961e-10 | 5.5782e-09 | 4.1898e-09 | 2.2263e-10 | 6.0604e-10 | 2.4829e-10 | 1.2672e-11 | 388321.969
478345.594 | 3.5084e-09 | 4.0348e-09 | 1.2015e-10 | 5.5576e-09 | 4.1899e-09 | 2.2238e-10 | 6.0425e-10 | 2.4796e-10 | 1.2673e-11 | 388334.125
478357.781 | 3.4791e-09 | 4.0497e-09 | 1.21e-10 | 5.557e-09 | 4.2417e-09 | 2.2053e-10 | 6.1283e-10 | 2.5081e-10 | 1.2527e-11 | 388346.312
478369.938 | 3.4746e-09 | 4.0642e-09 | 1.205e-10 | 5.5858e-09 | 4.1896e-09 | 2.2435e-10 | 6.0113e-10 | 2.4805e-10 | 1.2822e-11 | 388358.469
478382.094 | 3.5168e-09 | 4.0447e-09 | 1.1971e-10 | 5.5621e-09 | 4.2117e-09 | 2.2416e-10 | 6.0576e-10 | 2.4779e-10 | 1.2649e-11 | 388370.625
478394.281 | 3.4729e-09 | 3.9971e-09 | 1.2076e-10 | 5.5922e-09 | 4.1801e-09 | 2.2419e-10 | 6.0908e-10 | 2.4894e-10 | 1.2607e-11 | 388382.812
478406.438 | 3.5209e-09 | 4.0212e-09 | 1.1963e-10 | 5.562e-09 | 4.1712e-09 | 2.2321e-10 | 6.0741e-10 | 2.4934e-10 | 1.2712e-11 | 388394.969
478418.594 | 3.4557e-09 | 4.0264e-09 | 1.2083e-10 | 5.5528e-09 | 4.1704e-09 | 2.2308e-10 | 6.0377e-10 | 2.4962e-10 | 1.265e-11 | 388407.125
478430.781 | 3.4688e-09 | 4.0438e-09 | 1.2033e-10 | 5.5667e-09 | 4.2013e-09 | 2.2355e-10 | 5.9899e-10 | 2.5083e-10 | 1.2693e-11 | 388419.312
478442.938 | 3.4754e-09 | 4.045e-09 | 1.1901e-10 | 5.6093e-09 | 4.1493e-09 | 2.1943e-10 | 6.0132e-10 | 2.4849e-10 | 1.2883e-11 | 388431.469
478455.094 | 3.5056e-09 | 4.0095e-09 | 1.186e-10 | 5.6128e-09 | 4.1891e-09 | 2.2181e-10 | 6.0184e-10 | 2.4867e-10 | 1.2734e-11 | 388443.625
478467.281 | 3.455e-09 | 4.0192e-09 | 1.2052e-10 | 5.5956e-09 | 4.1489e-09 | 2.207e-10 | 5.9977e-10 | 2.4597e-10 | 1.2536e-11 | 388455.812
478479.438 | 3.4949e-09 | 3.9938e-09 | 1.1951e-10 | 5.5515e-09 | 4.2079e-09 | 2.2193e-10 | 6.0618e-10 | 2.4974e-10 | 1.2776e-11 | 388467.969
478491.594 | 3.4621e-09 | 4.0488e-09 | 1.2008e-10 | 5.5524e-09 | 4.1957e-09 | 2.1981e-10 | 6.0011e-10 | 2.4619e-10 | 1.2655e-11 | 388480.125
478503.781 | 3.4847e-09 | 4.0542e-09 | 1.2004e-10 | 5.5127e-09 | 4.1933e-09 | 2.2247e-10 | 6.0156e-10 | 2.4789e-10 | 1.2557e-11 | 388492.312
478515.938 | 3.4912e-09 | 4.0552e-09 | 1.204e-10 | 5.5985e-09 | 4.1892e-09 | 2.2337e-10 | 6.1081e-10 | 2.4677e-10 | 1.2664e-11 | 388504.469
478528.125 | 3.5112e-09 | 4.0475e-09 | 1.1967e-10 | 5.5406e-09 | 4.1679e-09 | 2.2047e-10 | 5.999e-10 | 2.4819e-10 | 1.2666e-11 | 388516.656
478540.281 | 3.463e-09 | 4.0513e-09 | 1.2002e-10 | 5.4984e-09 | 4.1755e-09 | 2.1893e-10 | 6.1056e-10 | 2.4637e-10 | 1.2608e-11 | 388528.812
478552.438 | 3.4506e-09 | 4.0187e-09 | 1.1989e-10 | 5.5401e-09 | 4.2031e-09 | 2.2073e-10 | 5.9807e-10 | 2.4797e-10 | 1.2456e-11 | 388540.969
478564.625 | 3.4344e-09 | 4.0282e-09 | 1.1867e-10 | 5.5468e-09 | 4.1907e-09 | 2.2205e-10 | 6.0078e-10 | 2.4854e-10 | 1.2539e-11 | 388553.156
478576.781 | 3.4755e-09 | 4.0135e-09 | 1.1976e-10 | 5.5887e-09 | 4.1643e-09 | 2.2093e-10 | 5.9954e-10 | 2.4698e-10 | 1.2738e-11 | 388565.312
478588.938 | 3.427e-09 | 3.9947e-09 | 1.1913e-10 | 5.5824e-09 | 4.1842e-09 | 2.2184e-10 | 6.0197e-10 | 2.4548e-10 | 1.2638e-11 | 388577.469
478601.125 | 3.5033e-09 | 4.0101e-09 | 1.2037e-10 | 5.5328e-09 | 4.1613e-09 | 2.235e-10 | 5.9752e-10 | 2.4726e-10 | 1.2494e-11 | 388589.656
478613.281 | 3.4597e-09 | 4.0181e-09 | 1.1873e-10 | 5.5058e-09 | 4.1737e-09 | 2.2007e-10 | 6.0291e-10 | 2.4676e-10 | 1.2608e-11 | 388601.812
478625.438 | 3.4971e-09 | 4.0555e-09 | 1.2007e-10 | 5.5656e-09 | 4.2089e-09 | 2.2223e-10 | 6.0187e-10 | 2.4981e-10 | 1.2863e-11 | 388613.969
478637.625 | 3.4457e-09 | 4.0379e-09 | 1.2004e-10 | 5.5245e-09 | 4.1783e-09 | 2.2205e-10 | 6.0011e-10 | 2.4887e-10 | 1.271e-11 | 388626.156
478649.781 | 3.4606e-09 | 3.9972e-09 | 1.1986e-10 | 5.5903e-09 | 4.2004e-09 | 2.2005e-10 | 5.9903e-10 | 2.4662e-10 | 1.2489e-11 | 388638.312
478661.938 | 3.4817e-09 | 4.0254e-09 | 1.1947e-10 | 5.5623e-09 | 4.1711e-09 | 2.1992e-10 | 5.9955e-10 | 2.4538e-10 | 1.247e-11 | 388650.469
478674.125 | 3.4744e-09 | 4.02e-09 | 1.1937e-10 | 5.5368e-09 | 4.1879e-09 | 2.1991e-10 | 5.9511e-10 | 2.4632e-10 | 1.2682e-11 | 388662.656
478686.281 | 3.4511e-09 | 4.0019e-09 | 1.1967e-10 | 5.5935e-09 | 4.2031e-09 | 2.2249e-10 | 6.0231e-10 | 2.4831e-10 | 1.2574e-11 | 388674.812
478698.438 | 3.4408e-09 | 4.0079e-09 | 1.1944e-10 | 5.5717e-09 | 4.227e-09 | 2.2048e-10 | 6.0002e-10 | 2.4539e-10 | 1.2519e-11 | 388686.969
478710.625 | 3.4717e-09 | 4.011e-09 | 1.1952e-10 | 5.5213e-09 | 4.1749e-09 | 2.2076e-10 | 5.924e-10 | 2.4646e-10 | 1.2512e-11 | 388699.156
478722.781 | 3.4589e-09 | 4.0096e-09 | 1.1916e-10 | 5.5458e-09 | 4.1873e-09 | 2.2301e-10 | 5.9759e-10 | 2.4607e-10 | 1.2631e-11 | 388711.312
478734.938 | 3.4874e-09 | 3.9845e-09 | 1.2022e-10 | 5.6339e-09 | 4.1503e-09 | 2.2119e-10 | 6.0114e-10 | 2.4652e-10 | 1.2588e-11 | 388723.469
478747.125 | 3.4811e-09 | 4.0135e-09 | 1.1945e-10 | 5.5538e-09 | 4.1761e-09 | 2.2238e-10 | 6.0017e-10 | 2.447e-10 | 1.2789e-11 | 388735.656
478759.281 | 3.4436e-09 | 4.0455e-09 | 1.1954e-10 | 5.4481e-09 | 4.1528e-09 | 2.2327e-10 | 6.0098e-10 | 2.487e-10 | 1.2616e-11 | 388747.812
478771.438 | 3.4573e-09 | 4.0154e-09 | 1.1827e-10 | 5.5292e-09 | 4.1599e-09 | 2.2087e-10 | 5.9904e-10 | 2.4693e-10 | 1.2456e-11 | 388759.969
478783.625 | 3.4493e-09 | 3.9834e-09 | 1.1772e-10 | 5.5991e-09 | 4.1472e-09 | 2.2046e-10 | 6.0909e-10 | 2.4931e-10 | 1.2672e-11 | 388772.156
478795.781 | 3.4894e-09 | 3.9948e-09 | 1.1718e-10 | 5.5307e-09 | 4.1568e-09 | 2.2038e-10 | 5.9761e-10 | 2.4746e-10 | 1.2603e-11 | 388784.312
478807.938 | 3.4389e-09 | 4.0188e-09 | 1.1954e-10 | 5.5513e-09 | 4.1904e-09 | 2.2107e-10 | 6.0336e-10 | 2.4735e-10 | 1.2671e-11 | 388796.469
478820.125 | 3.4939e-09 | 3.989e-09 | 1.1915e-10 | 5.5382e-09 | 4.2213e-09 | 2.2245e-10 | 5.9714e-10 | 2.4549e-10 | 1.2639e-11 | 388808.656
478832.281 | 3.4759e-09 | 3.9879e-09 | 1.1892e-10 | 5.5239e-09 | 4.1681e-09 | 2.2181e-10 | 5.9861e-10 | 2.4713e-10 | 1.2503e-11 | 388820.812
478844.438 | 3.4662e-09 | 3.9876e-09 | 1.1885e-10 | 5.546e-09 | 4.1677e-09 | 2.2163e-10 | 6.061e-10 | 2.463e-10 | 1.2576e-11 | 388832.969
478856.625 | 3.469e-09 | 4.0279e-09 | 1.1925e-10 | 5.5105e-09 | 4.1688e-09 | 2.1998e-10 | 5.993e-10 | 2.4716e-10 | 1.2539e-11 | 388845.156
478868.781 | 3.4251e-09 | 4.0466e-09 | 1.2016e-10 | 5.575e-09 | 4.1685e-09 | 2.2185e-10 | 6.0253e-10 | 2.4768e-10 | 1.2673e-11 | 388857.312
478880.938 | 3.484e-09 | 4.0471e-09 | 1.1858e-10 | 5.515e-09 | 4.1747e-09 | 2.2287e-10 | 6.0423e-10 | 2.4865e-10 | 1.2291e-11 | 388869.469
478893.125 | 3.4812e-09 | 4.0226e-09 | 1.2013e-10 | 5.5425e-09 | 4.182e-09 | 2.199e-10 | 6.0535e-10 | 2.5107e-10 | 1.2777e-11 | 388881.656
478905.281 | 3.4738e-09 | 4.0241e-09 | 1.1915e-10 | 5.6148e-09 | 4.1697e-09 | 2.2103e-10 | 6.0658e-10 | 2.4683e-10 | 1.2579e-11 | 388893.812
478917.469 | 3.4861e-09 | 4.0431e-09 | 1.2209e-10 | 5.5565e-09 | 4.1705e-09 | 2.2309e-10 | 6.0442e-10 | 2.5062e-10 | 1.2547e-11 | 388906
478929.625 | 3.4357e-09 | 3.9931e-09 | 1.1903e-10 | 5.5741e-09 | 4.1851e-09 | 2.2222e-10 | 6.0067e-10 | 2.4852e-10 | 1.2528e-11 | 388918.156
478941.781 | 3.4956e-09 | 4.0078e-09 | 1.2017e-10 | 5.6365e-09 | 4.21e-09 | 2.2174e-10 | 5.9872e-10 | 2.4705e-10 | 1.2668e-11 | 388930.312
478953.969 | 3.434e-09 | 4.0295e-09 | 1.194e-10 | 5.5292e-09 | 4.1849e-09 | 2.197e-10 | 5.9915e-10 | 2.5036e-10 | 1.2785e-11 | 388942.5
478966.125 | 3.4637e-09 | 4.0175e-09 | 1.1857e-10 | 5.5649e-09 | 4.1766e-09 | 2.215e-10 | 6.0207e-10 | 2.4946e-10 | 1.2483e-11 | 388954.656
478978.281 | 3.4752e-09 | 3.9968e-09 | 1.1911e-10 | 5.5616e-09 | 4.1774e-09 | 2.2208e-10 | 6.0313e-10 | 2.4722e-10 | 1.253e-11 | 388966.812
478990.469 | 3.4666e-09 | 3.9986e-09 | 1.2072e-10 | 5.5796e-09 | 4.2002e-09 | 2.2056e-10 | 6.0553e-10 | 2.4455e-10 | 1.2496e-11 | 388979
479002.625 | 3.4591e-09 | 4.039e-09 | 1.1849e-10 | 5.4951e-09 | 4.1521e-09 | 2.2075e-10 | 5.9355e-10 | 2.4712e-10 | 1.2675e-11 | 388991.156
479014.781 | 3.4663e-09 | 4.0224e-09 | 1.1923e-10 | 5.5198e-09 | 4.196e-09 | 2.2263e-10 | 5.9669e-10 | 2.4717e-10 | 1.2387e-11 | 389003.312
479026.969 | 3.4327e-09 | 3.9972e-09 | 1.1863e-10 | 5.5282e-09 | 4.1364e-09 | 2.1912e-10 | 5.9821e-10 | 2.4635e-10 | 1.2551e-11 | 389015.5
479039.125 | 3.4578e-09 | 4.0145e-09 | 1.193e-10 | 5.4725e-09 | 4.1686e-09 | 2.1975e-10 | 6.0318e-10 | 2.4796e-10 | 1.2441e-11 | 389027.656
479051.281 | 3.4238e-09 | 3.9951e-09 | 1.189e-10 | 5.4564e-09 | 4.1374e-09 | 2.2189e-10 | 5.9628e-10 | 2.482e-10 | 1.2383e-11 | 389039.812
479063.469 | 3.4555e-09 | 4.0018e-09 | 1.1943e-10 | 5.5689e-09 | 4.2324e-09 | 2.2029e-10 | 6.0223e-10 | 2.4764e-10 | 1.2512e-11 | 389052
479075.625 | 3.4221e-09 | 3.9899e-09 | 1.1854e-10 | 5.5195e-09 | 4.1079e-09 | 2.2087e-10 | 6.0687e-10 | 2.4612e-10 | 1.2737e-11 | 389064.156
479087.781 | 3.4254e-09 | 4.0235e-09 | 1.1797e-10 | 5.5594e-09 | 4.1262e-09 | 2.2131e-10 | 6.0652e-10 | 2.4889e-10 | 1.2469e-11 | 389076.312
479099.969 | 3.4539e-09 | 4.0214e-09 | 1.1871e-10 | 5.5253e-09 | 4.1219e-09 | 2.2122e-10 | 5.9598e-10 | 2.4698e-10 | 1.2415e-11 | 389088.5
479112.125 | 3.4665e-09 | 4.016e-09 | 1.1874e-10 | 5.5219e-09 | 4.1348e-09 | 2.2094e-10 | 6.0129e-10 | 2.4799e-10 | 1.2419e-11 | 389100.656
479124.281 | 3.5024e-09 | 3.9802e-09 | 1.2076e-10 | 5.4963e-09 | 4.1697e-09 | 2.1948e-10 | 5.9962e-10 | 2.4869e-10 | 1.2681e-11 | 389112.812
479136.469 | 3.4364e-09 | 4.0047e-09 | 1.1953e-10 | 5.5445e-09 | 4.1893e-09 | 2.217e-10 | 6.0852e-10 | 2.4576e-10 | 1.2524e-11 | 389125
479148.625 | 3.4435e-09 | 3.9916e-09 | 1.1952e-10 | 5.5519e-09 | 4.1783e-09 | 2.2217e-10 | 6.0963e-10 | 2.4765e-10 | 1.2569e-11 | 389137.156
479160.781 | 3.445e-09 | 4.0012e-09 | 1.199e-10 | 5.5164e-09 | 4.1677e-09 | 2.2126e-10 | 5.9859e-10 | 2.4423e-10 | 1.2548e-11 | 389149.312
479172.969 | 3.4323e-09 | 3.9872e-09 | 1.1839e-10 | 5.6213e-09 | 4.1799e-09 | 2.2019e-10 | 6.0238e-10 | 2.4718e-10 | 1.2577e-11 | 389161.5
479185.125 | 3.4388e-09 | 4.0112e-09 | 1.2079e-10 | 5.4762e-09 | 4.1499e-09 | 2.1941e-10 | 5.9992e-10 | 2.4383e-10 | 1.2603e-11 | 389173.656
479197.281 | 3.4487e-09 | 4.0241e-09 | 1.1942e-10 | 5.5229e-09 | 4.2064e-09 | 2.2121e-10 | 5.9867e-10 | 2.4954e-10 | 1.2501e-11 | 389185.812
479209.469 | 3.4339e-09 | 4.0007e-09 | 1.1928e-10 | 5.5155e-09 | 4.1711e-09 | 2.207e-10 | 6.0196e-10 | 2.4765e-10 | 1.2392e-11 | 389198
479221.625 | 3.4355e-09 | 4.0133e-09 | 1.1866e-10 | 5.4859e-09 | 4.1597e-09 | 2.1964e-10 | 5.9989e-10 | 2.4834e-10 | 1.2595e-11 | 389210.156
479233.781 | 3.4463e-09 | 3.9932e-09 | 1.1847e-10 | 5.4918e-09 | 4.18e-09 | 2.1881e-10 | 6.0117e-10 | 2.4591e-10 | 1.2502e-11 | 389222.312
479245.969 | 3.4855e-09 | 3.9919e-09 | 1.1958e-10 | 5.5303e-09 | 4.1913e-09 | 2.1978e-10 | 5.9324e-10 | 2.4789e-10 | 1.2537e-11 | 389234.5
479258.125 | 3.4469e-09 | 3.9956e-09 | 1.1846e-10 | 5.5506e-09 | 4.1808e-09 | 2.214e-10 | 5.9892e-10 | 2.483e-10 | 1.2398e-11 | 389246.656
479270.313 | 3.4792e-09 | 3.9514e-09 | 1.1933e-10 | 5.5685e-09 | 4.1641e-09 | 2.2232e-10 | 6.0545e-10 | 2.4842e-10 | 1.2325e-11 | 389258.844
479282.469 | 3.4374e-09 | 4.0181e-09 | 1.1827e-10 | 5.5799e-09 | 4.1645e-09 | 2.1935e-10 | 5.9469e-10 | 2.4765e-10 | 1.2532e-11 | 389271
479294.625 | 3.4528e-09 | 3.9786e-09 | 1.1958e-10 | 5.5199e-09 | 4.1603e-09 | 2.2169e-10 | 6.0001e-10 | 2.4513e-10 | 1.2626e-11 | 389283.156
479306.813 | 3.4397e-09 | 3.9743e-09 | 1.1867e-10 | 5.5026e-09 | 4.1989e-09 | 2.2029e-10 | 5.953e-10 | 2.4639e-10 | 1.2449e-11 | 389295.344
479318.969 | 3.405e-09 | 3.9843e-09 | 1.1989e-10 | 5.5412e-09 | 4.132e-09 | 2.2067e-10 | 5.9266e-10 | 2.4804e-10 | 1.2525e-11 | 389307.5
479331.125 | 3.445e-09 | 4.0191e-09 | 1.1888e-10 | 5.5742e-09 | 4.1726e-09 | 2.2115e-10 | 6.0155e-10 | 2.498e-10 | 1.2659e-11 | 389319.656
479343.313 | 3.4849e-09 | 4.0127e-09 | 1.1929e-10 | 5.522e-09 | 4.1157e-09 | 2.1898e-10 | 5.9248e-10 | 2.4709e-10 | 1.2495e-11 | 389331.844
479355.469 | 3.4244e-09 | 4.0119e-09 | 1.1882e-10 | 5.5466e-09 | 4.1685e-09 | 2.1974e-10 | 5.9908e-10 | 2.4732e-10 | 1.2406e-11 | 389344
479367.625 | 3.4265e-09 | 3.9837e-09 | 1.1954e-10 | 5.5121e-09 | 4.1815e-09 | 2.2003e-10 | 6.0246e-10 | 2.4772e-10 | 1.2556e-11 | 389356.156
479379.813 | 3.4543e-09 | 4.0467e-09 | 1.1906e-10 | 5.5016e-09 | 4.1356e-09 | 2.209e-10 | 5.9828e-10 | 2.4732e-10 | 1.2486e-11 | 389368.344
479391.969 | 3.4476e-09 | 4.0264e-09 | 1.1947e-10 | 5.5203e-09 | 4.1683e-09 | 2.1905e-10 | 6.0298e-10 | 2.4838e-10 | 1.2365e-11 | 389380.5
479404.125 | 3.4473e-09 | 3.9724e-09 | 1.1819e-10 | 5.5253e-09 | 4.1783e-09 | 2.189e-10 | 5.9717e-10 | 2.4389e-10 | 1.2607e-11 | 389392.656
479416.313 | 3.4398e-09 | 3.9726e-09 | 1.1986e-10 | 5.5305e-09 | 4.1744e-09 | 2.2004e-10 | 5.9515e-10 | 2.4661e-10 | 1.2538e-11 | 389404.844
479428.469 | 3.4247e-09 | 3.9963e-09 | 1.1995e-10 | 5.4876e-09 | 4.1665e-09 | 2.201e-10 | 5.9927e-10 | 2.4811e-10 | 1.2423e-11 | 389417
479440.625 | 3.4252e-09 | 4.0148e-09 | 1.1899e-10 | 5.4795e-09 | 4.1371e-09 | 2.2046e-10 | 5.9191e-10 | 2.4743e-10 | 1.2461e-11 | 389429.156
479452.813 | 3.435e-09 | 4.0012e-09 | 1.1832e-10 | 5.4548e-09 | 4.1842e-09 | 2.2115e-10 | 6.0806e-10 | 2.4732e-10 | 1.2317e-11 | 389441.344
479464.969 | 3.4577e-09 | 4.0312e-09 | 1.1924e-10 | 5.5055e-09 | 4.1334e-09 | 2.1877e-10 | 5.9846e-10 | 2.4969e-10 | 1.2294e-11 | 389453.5
479477.125 | 3.4144e-09 | 4.0357e-09 | 1.1969e-10 | 5.5623e-09 | 4.1532e-09 | 2.2127e-10 | 5.9809e-10 | 2.4595e-10 | 1.2414e-11 | 389465.656
479489.313 | 3.4706e-09 | 4.0404e-09 | 1.1882e-10 | 5.537e-09 | 4.1736e-09 | 2.2048e-10 | 6.0541e-10 | 2.4665e-10 | 1.2351e-11 | 389477.844
479501.469 | 3.4463e-09 | 3.9802e-09 | 1.1789e-10 | 5.5681e-09 | 4.1695e-09 | 2.2034e-10 | 6.0103e-10 | 2.458e-10 | 1.2452e-11 | 389490
479513.625 | 3.466e-09 | 4.0176e-09 | 1.1803e-10 | 5.6254e-09 | 4.1528e-09 | 2.1955e-10 | 5.9549e-10 | 2.4875e-10 | 1.2697e-11 | 389502.156
479525.813 | 3.4124e-09 | 4.0159e-09 | 1.1946e-10 | 5.5209e-09 | 4.1737e-09 | 2.1977e-10 | 6.035e-10 | 2.4727e-10 | 1.2594e-11 | 389514.344
479537.969 | 3.4542e-09 | 4.03e-09 | 1.1804e-10 | 5.5423e-09 | 4.158e-09 | 2.1909e-10 | 6.0037e-10 | 2.4665e-10 | 1.244e-11 | 389526.5
479550.125 | 3.451e-09 | 3.9992e-09 | 1.1786e-10 | 5.4678e-09 | 4.1563e-09 | 2.2022e-10 | 5.9816e-10 | 2.475e-10 | 1.251e-11 | 389538.656
479562.313 | 3.4436e-09 | 4.02e-09 | 1.1916e-10 | 5.5226e-09 | 4.1282e-09 | 2.189e-10 | 5.9589e-10 | 2.4791e-10 | 1.2344e-11 | 389550.844
479574.469 | 3.4448e-09 | 3.9786e-09 | 1.1853e-10 | 5.5653e-09 | 4.1363e-09 | 2.2001e-10 | 5.9629e-10 | 2.4741e-10 | 1.2551e-11 | 389563
479586.625 | 3.407e-09 | 4.0251e-09 | 1.196e-10 | 5.4085e-09 | 4.1861e-09 | 2.2053e-10 | 5.9841e-10 | 2.4507e-10 | 1.2734e-11 | 389575.156
479598.813 | 3.4578e-09 | 4.0257e-09 | 1.191e-10 | 5.5503e-09 | 4.1654e-09 | 2.2062e-10 | 5.9891e-10 | 2.4843e-10 | 1.2424e-11 | 389587.344
479610.969 | 3.431e-09 | 3.9955e-09 | 1.1703e-10 | 5.4738e-09 | 4.1469e-09 | 2.2092e-10 | 5.9733e-10 | 2.4671e-10 | 1.2693e-11 | 389599.5
479623.125 | 3.4533e-09 | 4.0049e-09 | 1.186e-10 | 5.5131e-09 | 4.1275e-09 | 2.1959e-10 | 5.9529e-10 | 2.443e-10 | 1.2483e-11 | 389611.656
479635.313 | 3.4293e-09 | 4.0094e-09 | 1.1956e-10 | 5.5027e-09 | 4.1104e-09 | 2.2051e-10 | 5.9969e-10 | 2.4363e-10 | 1.2279e-11 | 389623.844
479647.469 | 3.4083e-09 | 4.0132e-09 | 1.2045e-10 | 5.5064e-09 | 4.1349e-09 | 2.1891e-10 | 5.9559e-10 | 2.4701e-10 | 1.2506e-11 | 389636
479659.656 | 3.4161e-09 | 3.9705e-09 | 1.1885e-10 | 5.5249e-09 | 4.0926e-09 | 2.1899e-10 | 6.0215e-10 | 2.4468e-10 | 1.2342e-11 | 389648.187
479671.813 | 3.4368e-09 | 3.926e-09 | 1.178e-10 | 5.4786e-09 | 4.1533e-09 | 2.1974e-10 | 5.9339e-10 | 2.4512e-10 | 1.2552e-11 | 389660.344
479683.969 | 3.4264e-09 | 3.9746e-09 | 1.1863e-10 | 5.5058e-09 | 4.1377e-09 | 2.2196e-10 | 6.0258e-10 | 2.452e-10 | 1.2532e-11 | 389672.5
479696.156 | 3.4412e-09 | 3.9875e-09 | 1.1904e-10 | 5.5133e-09 | 4.1107e-09 | 2.2068e-10 | 5.9626e-10 | 2.452e-10 | 1.2377e-11 | 389684.687
479708.313 | 3.4524e-09 | 3.9802e-09 | 1.1838e-10 | 5.4734e-09 | 4.1404e-09 | 2.1752e-10 | 5.9362e-10 | 2.4477e-10 | 1.2551e-11 | 389696.844
479720.469 | 3.4438e-09 | 3.9565e-09 | 1.1989e-10 | 5.5068e-09 | 4.167e-09 | 2.1917e-10 | 5.95e-10 | 2.4686e-10 | 1.2397e-11 | 389709
479732.656 | 3.4378e-09 | 4.0032e-09 | 1.1793e-10 | 5.5172e-09 | 4.1685e-09 | 2.1979e-10 | 5.8842e-10 | 2.468e-10 | 1.2482e-11 | 389721.187
479744.813 | 3.4334e-09 | 4.0225e-09 | 1.1931e-10 | 5.5053e-09 | 4.1258e-09 | 2.1914e-10 | 6.0274e-10 | 2.4761e-10 | 1.2446e-11 | 389733.344
479756.969 | 3.4475e-09 | 4.0073e-09 | 1.175e-10 | 5.4955e-09 | 4.1501e-09 | 2.1838e-10 | 5.9464e-10 | 2.4732e-10 | 1.266e-11 | 389745.5
479769.156 | 3.4673e-09 | 4.0089e-09 | 1.1975e-10 | 5.5381e-09 | 4.1735e-09 | 2.1822e-10 | 6.0258e-10 | 2.5087e-10 | 1.2539e-11 | 389757.687
479781.313 | 3.4714e-09 | 3.9812e-09 | 1.1872e-10 | 5.5831e-09 | 4.1851e-09 | 2.1895e-10 | 5.9499e-10 | 2.4381e-10 | 1.2372e-11 | 389769.844
479793.469 | 3.4293e-09 | 3.9812e-09 | 1.1717e-10 | 5.545e-09 | 4.1183e-09 | 2.1834e-10 | 6.0204e-10 | 2.4648e-10 | 1.2533e-11 | 389782
479805.656 | 3.4299e-09 | 3.9831e-09 | 1.1891e-10 | 5.5217e-09 | 4.1816e-09 | 2.1909e-10 | 5.9373e-10 | 2.4678e-10 | 1.263e-11 | 389794.187
479817.813 | 3.4414e-09 | 3.9948e-09 | 1.1932e-10 | 5.5449e-09 | 4.1023e-09 | 2.2096e-10 | 5.9637e-10 | 2.4856e-10 | 1.2627e-11 | 389806.344
479829.969 | 3.4254e-09 | 4.0364e-09 | 1.1738e-10 | 5.5437e-09 | 4.1739e-09 | 2.2085e-10 | 6.0054e-10 | 2.4786e-10 | 1.2557e-11 | 389818.5
479842.156 | 3.4181e-09 | 4.0222e-09 | 1.1902e-10 | 5.472e-09 | 4.1428e-09 | 2.2116e-10 | 5.9849e-10 | 2.4831e-10 | 1.2624e-11 | 389830.687
479854.313 | 3.4425e-09 | 4.0059e-09 | 1.1875e-10 | 5.5555e-09 | 4.1522e-09 | 2.2103e-10 | 6.0114e-10 | 2.454e-10 | 1.2379e-11 | 389842.844
479866.469 | 3.4544e-09 | 4.0043e-09 | 1.1954e-10 | 5.5259e-09 | 4.1673e-09 | 2.2225e-10 | 5.9848e-10 | 2.4806e-10 | 1.2384e-11 | 389855
479878.656 | 3.4526e-09 | 3.9543e-09 | 1.1866e-10 | 5.4936e-09 | 4.1565e-09 | 2.2049e-10 | 6.0079e-10 | 2.4538e-10 | 1.2568e-11 | 389867.187
479890.813 | 3.4439e-09 | 3.9758e-09 | 1.1888e-10 | 5.4848e-09 | 4.191e-09 | 2.2072e-10 | 5.9682e-10 | 2.493e-10 | 1.2439e-11 | 389879.344
479902.969 | 3.4537e-09 | 3.9901e-09 | 1.197e-10 | 5.4971e-09 | 4.1222e-09 | 2.1946e-10 | 6.0047e-10 | 2.4733e-10 | 1.2572e-11 | 389891.5
479915.156 | 3.4486e-09 | 4.0037e-09 | 1.1903e-10 | 5.5577e-09 | 4.1555e-09 | 2.1975e-10 | 6.0041e-10 | 2.48e-10 | 1.2602e-11 | 389903.687
479927.313 | 3.4602e-09 | 3.9924e-09 | 1.1838e-10 | 5.5963e-09 | 4.1313e-09 | 2.1943e-10 | 6.0049e-10 | 2.4869e-10 | 1.246e-11 | 389915.844
479939.469 | 3.4504e-09 | 4.0116e-09 | 1.1928e-10 | 5.5178e-09 | 4.1525e-09 | 2.2013e-10 | 6.0548e-10 | 2.4917e-10 | 1.2403e-11 | 389928
479951.656 | 3.4417e-09 | 3.9877e-09 | 1.1864e-10 | 5.5669e-09 | 4.131e-09 | 2.2237e-10 | 6.0155e-10 | 2.4567e-10 | 1.2495e-11 | 389940.187
479963.813 | 3.4638e-09 | 3.985e-09 | 1.1921e-10 | 5.554e-09 | 4.1646e-09 | 2.2014e-10 | 5.9656e-10 | 2.463e-10 | 1.2521e-11 | 389952.344
479975.969 | 3.4483e-09 | 4.0281e-09 | 1.183e-10 | 5.5992e-09 | 4.1181e-09 | 2.1982e-10 | 6.0061e-10 | 2.4669e-10 | 1.2529e-11 | 389964.5
479988.156 | 3.4449e-09 | 4.0008e-09 | 1.1943e-10 | 5.5278e-09 | 4.1347e-09 | 2.1889e-10 | 5.9636e-10 | 2.4654e-10 | 1.2536e-11 | 389976.687
480000.313 | 3.4363e-09 | 3.9867e-09 | 1.1954e-10 | 5.5462e-09 | 4.1789e-09 | 2.2216e-10 | 5.9977e-10 | 2.4704e-10 | 1.2456e-11 | 389988.844
480012.469 | 3.4922e-09 | 3.9718e-09 | 1.2025e-10 | 5.5557e-09 | 4.1899e-09 | 2.1909e-10 | 6.0376e-10 | 2.488e-10 | 1.2247e-11 | 390001
480024.656 | 3.4585e-09 | 4.0029e-09 | 1.2006e-10 | 5.5169e-09 | 4.1983e-09 | 2.1891e-10 | 6.0384e-10 | 2.4599e-10 | 1.2607e-11 | 390013.187
480036.813 | 3.4449e-09 | 4.0434e-09 | 1.1887e-10 | 5.5835e-09 | 4.1762e-09 | 2.2071e-10 | 6.021e-10 | 2.5049e-10 | 1.2833e-11 | 390025.344
480049 | 3.4912e-09 | 4.0287e-09 | 1.2002e-10 | 5.5214e-09 | 4.2033e-09 | 2.2109e-10 | 6.0847e-10 | 2.5029e-10 | 1.2502e-11 | 390037.531
480061.156 | 3.4766e-09 | 4.0287e-09 | 1.1825e-10 | 5.4772e-09 | 4.1422e-09 | 2.1823e-10 | 6.0817e-10 | 2.4647e-10 | 1.2438e-11 | 390049.687
480073.313 | 3.4578e-09 | 3.9766e-09 | 1.1793e-10 | 5.5461e-09 | 4.108e-09 | 2.1848e-10 | 5.9976e-10 | 2.475e-10 | 1.2483e-11 | 390061.844
480085.5 | 3.4779e-09 | 3.9883e-09 | 1.1794e-10 | 5.512e-09 | 4.1542e-09 | 2.2021e-10 | 5.9146e-10 | 2.4684e-10 | 1.2589e-11 | 390074.031
480097.656 | 3.4354e-09 | 3.9956e-09 | 1.1788e-10 | 5.4873e-09 | 4.1451e-09 | 2.2064e-10 | 5.9665e-10 | 2.4561e-10 | 1.2509e-11 | 390086.187
480109.813 | 3.4379e-09 | 3.9948e-09 | 1.191e-10 | 5.5113e-09 | 4.1042e-09 | 2.1887e-10 | 5.9997e-10 | 2.4729e-10 | 1.2459e-11 | 390098.344
480122 | 3.388e-09 | 3.9676e-09 | 1.1881e-10 | 5.4938e-09 | 4.1347e-09 | 2.1715e-10 | 5.9453e-10 | 2.4796e-10 | 1.2272e-11 | 390110.531
480134.156 | 3.4366e-09 | 4.0002e-09 | 1.1807e-10 | 5.4631e-09 | 4.104e-09 | 2.199e-10 | 5.9457e-10 | 2.4235e-10 | 1.248e-11 | 390122.687
480146.313 | 3.4404e-09 | 3.9559e-09 | 1.1884e-10 | 5.5646e-09 | 4.1117e-09 | 2.1972e-10 | 5.9769e-10 | 2.4489e-10 | 1.2455e-11 | 390134.844
480158.5 | 3.421e-09 | 3.9855e-09 | 1.1729e-10 | 5.4534e-09 | 4.1376e-09 | 2.1858e-10 | 5.9616e-10 | 2.4566e-10 | 1.2467e-11 | 390147.031
480170.656 | 3.4511e-09 | 3.9527e-09 | 1.1778e-10 | 5.4695e-09 | 4.1155e-09 | 2.1866e-10 | 5.9598e-10 | 2.4261e-10 | 1.2329e-11 | 390159.187
480182.813 | 3.4369e-09 | 3.9548e-09 | 1.1842e-10 | 5.4612e-09 | 4.1561e-09 | 2.2077e-10 | 5.9882e-10 | 2.4602e-10 | 1.2353e-11 | 390171.344
480195 | 3.4588e-09 | 3.9352e-09 | 1.1749e-10 | 5.4257e-09 | 4.1023e-09 | 2.2014e-10 | 6.0326e-10 | 2.494e-10 | 1.2522e-11 | 390183.531
480207.156 | 3.4513e-09 | 3.9843e-09 | 1.1881e-10 | 5.4471e-09 | 4.1303e-09 | 2.1765e-10 | 6.0111e-10 | 2.4597e-10 | 1.2438e-11 | 390195.687
480219.313 | 3.4532e-09 | 4.0053e-09 | 1.1823e-10 | 5.4853e-09 | 4.1453e-09 | 2.1974e-10 | 5.8913e-10 | 2.4681e-10 | 1.2255e-11 | 390207.844
480231.5 | 3.4464e-09 | 3.9485e-09 | 1.1888e-10 | 5.4922e-09 | 4.1243e-09 | 2.1825e-10 | 6.0354e-10 | 2.4362e-10 | 1.2503e-11 | 390220.031
480243.656 | 3.4043e-09 | 3.9534e-09 | 1.1967e-10 | 5.5534e-09 | 4.1475e-09 | 2.1824e-10 | 5.9294e-10 | 2.4484e-10 | 1.2393e-11 | 390232.187
480255.813 | 3.416e-09 | 3.9692e-09 | 1.1817e-10 | 5.5388e-09 | 4.1141e-09 | 2.1794e-10 | 5.9894e-10 | 2.4426e-10 | 1.2673e-11 | 390244.344
480268 | 3.4231e-09 | 3.9691e-09 | 1.1829e-10 | 5.5636e-09 | 4.1315e-09 | 2.1856e-10 | 5.9917e-10 | 2.4549e-10 | 1.235e-11 | 390256.531
480280.156 | 3.4446e-09 | 3.9556e-09 | 1.1819e-10 | 5.4612e-09 | 4.1042e-09 | 2.1867e-10 | 5.9724e-10 | 2.4568e-10 | 1.271e-11 | 390268.687
480292.313 | 3.4927e-09 | 4.0136e-09 | 1.1922e-10 | 5.5143e-09 | 4.1203e-09 | 2.1905e-10 | 5.9339e-10 | 2.4463e-10 | 1.2654e-11 | 390280.844
480304.5 | 3.3957e-09 | 3.9433e-09 | 1.1877e-10 | 5.4612e-09 | 4.1315e-09 | 2.1864e-10 | 5.9967e-10 | 2.4557e-10 | 1.2385e-11 | 390293.031
480316.656 | 3.4576e-09 | 4.0053e-09 | 1.1844e-10 | 5.4968e-09 | 4.1261e-09 | 2.1867e-10 | 5.9727e-10 | 2.4868e-10 | 1.2382e-11 | 390305.187
480328.813 | 3.4586e-09 | 3.9597e-09 | 1.183e-10 | 5.4957e-09 | 4.1115e-09 | 2.1963e-10 | 5.9464e-10 | 2.4882e-10 | 1.2457e-11 | 390317.344
480341 | 3.4216e-09 | 3.9564e-09 | 1.1887e-10 | 5.5241e-09 | 4.1221e-09 | 2.2165e-10 | 5.9695e-10 | 2.4746e-10 | 1.2404e-11 | 390329.531
480353.156 | 3.4622e-09 | 3.9452e-09 | 1.1708e-10 | 5.5575e-09 | 4.1635e-09 | 2.1909e-10 | 5.963e-10 | 2.4507e-10 | 1.2455e-11 | 390341.687
480365.313 | 3.4117e-09 | 3.99e-09 | 1.1725e-10 | 5.5787e-09 | 4.1376e-09 | 2.1791e-10 | 5.9695e-10 | 2.4823e-10 | 1.2434e-11 | 390353.844
480377.5 | 3.426e-09 | 4.0141e-09 | 1.1955e-10 | 5.5131e-09 | 4.1338e-09 | 2.2022e-10 | 5.9992e-10 | 2.463e-10 | 1.2452e-11 | 390366.031
480389.656 | 3.4422e-09 | 3.9287e-09 | 1.1721e-10 | 5.493e-09 | 4.1038e-09 | 2.1911e-10 | 6.0732e-10 | 2.495e-10 | 1.2509e-11 | 390378.187
480401.813 | 3.4762e-09 | 3.9622e-09 | 1.1833e-10 | 5.5251e-09 | 4.1243e-09 | 2.203e-10 | 5.9677e-10 | 2.4739e-10 | 1.2542e-11 | 390390.344
480414 | 3.4275e-09 | 3.9883e-09 | 1.184e-10 | 5.4618e-09 | 4.1339e-09 | 2.1898e-10 | 6.0211e-10 | 2.4482e-10 | 1.2543e-11 | 390402.531
480426.156 | 3.4651e-09 | 3.9867e-09 | 1.1797e-10 | 5.5612e-09 | 4.1583e-09 | 2.1913e-10 | 5.9984e-10 | 2.4462e-10 | 1.2632e-11 | 390414.687
480438.344 | 3.4205e-09 | 3.9447e-09 | 1.1813e-10 | 5.4905e-09 | 4.149e-09 | 2.2028e-10 | 5.9834e-10 | 2.4549e-10 | 1.2608e-11 | 390426.875
480450.5 | 3.4361e-09 | 3.9773e-09 | 1.1838e-10 | 5.5711e-09 | 4.1336e-09 | 2.1886e-10 | 5.9808e-10 | 2.4865e-10 | 1.2607e-11 | 390439.031
480462.656 | 3.4753e-09 | 3.9893e-09 | 1.1802e-10 | 5.4979e-09 | 4.158e-09 | 2.2212e-10 | 6.0112e-10 | 2.4689e-10 | 1.2467e-11 | 390451.187
480474.844 | 3.4753e-09 | 3.9718e-09 | 1.1681e-10 | 5.4646e-09 | 4.1607e-09 | 2.1866e-10 | 5.9527e-10 | 2.4435e-10 | 1.2552e-11 | 390463.375
480487 | 3.453e-09 | 3.9983e-09 | 1.1755e-10 | 5.5064e-09 | 4.1632e-09 | 2.1954e-10 | 5.988e-10 | 2.4665e-10 | 1.2523e-11 | 390475.531
480499.156 | 3.4554e-09 | 4.0032e-09 | 1.1795e-10 | 5.4333e-09 | 4.135e-09 | 2.1887e-10 | 5.9594e-10 | 2.4629e-10 | 1.2324e-11 | 390487.687
480511.344 | 3.4557e-09 | 3.956e-09 | 1.1831e-10 | 5.517e-09 | 4.1402e-09 | 2.1911e-10 | 5.9865e-10 | 2.4828e-10 | 1.26e-11 | 390499.875
480523.5 | 3.4998e-09 | 3.996e-09 | 1.1834e-10 | 5.5504e-09 | 4.1559e-09 | 2.2065e-10 | 5.9149e-10 | 2.4804e-10 | 1.2549e-11 | 390512.031
480535.656 | 3.4713e-09 | 3.9756e-09 | 1.1972e-10 | 5.588e-09 | 4.1537e-09 | 2.1938e-10 | 5.9517e-10 | 2.4788e-10 | 1.2453e-11 | 390524.187
480547.844 | 3.4367e-09 | 4.0088e-09 | 1.1889e-10 | 5.5297e-09 | 4.1677e-09 | 2.1995e-10 | 6.0362e-10 | 2.4785e-10 | 1.2525e-11 | 390536.375
480560 | 3.4725e-09 | 3.9757e-09 | 1.1786e-10 | 5.521e-09 | 4.1286e-09 | 2.1689e-10 | 5.9437e-10 | 2.482e-10 | 1.2544e-11 | 390548.531
480572.156 | 3.4471e-09 | 3.9382e-09 | 1.184e-10 | 5.5422e-09 | 4.1566e-09 | 2.1766e-10 | 5.9917e-10 | 2.4748e-10 | 1.2462e-11 | 390560.687
480584.344 | 3.4152e-09 | 3.9748e-09 | 1.1805e-10 | 5.521e-09 | 4.1461e-09 | 2.1803e-10 | 6.0011e-10 | 2.4663e-10 | 1.2256e-11 | 390572.875
480596.5 | 3.449e-09 | 3.9761e-09 | 1.1951e-10 | 5.4977e-09 | 4.1644e-09 | 2.2088e-10 | 5.9808e-10 | 2.4854e-10 | 1.2634e-11 | 390585.031
480608.656 | 3.4549e-09 | 3.9868e-09 | 1.1852e-10 | 5.5443e-09 | 4.1892e-09 | 2.1993e-10 | 6.0178e-10 | 2.4702e-10 | 1.2595e-11 | 390597.187
480620.844 | 3.4408e-09 | 4.0079e-09 | 1.1852e-10 | 5.5793e-09 | 4.154e-09 | 2.2079e-10 | 6.0709e-10 | 2.4683e-10 | 1.2732e-11 | 390609.375
480633 | 3.4815e-09 | 3.9675e-09 | 1.1911e-10 | 5.5516e-09 | 4.1419e-09 | 2.2003e-10 | 6.0125e-10 | 2.4273e-10 | 1.2592e-11 | 390621.531
480645.156 | 3.4264e-09 | 3.9534e-09 | 1.1839e-10 | 5.5244e-09 | 4.1531e-09 | 2.197e-10 | 6.0154e-10 | 2.4866e-10 | 1.2326e-11 | 390633.687
480657.344 | 3.4419e-09 | 3.9689e-09 | 1.1918e-10 | 5.5977e-09 | 4.1169e-09 | 2.2021e-10 | 5.9225e-10 | 2.4481e-10 | 1.2543e-11 | 390645.875
480669.5 | 3.4183e-09 | 3.9652e-09 | 1.1807e-10 | 5.5099e-09 | 4.1377e-09 | 2.1808e-10 | 5.9196e-10 | 2.4636e-10 | 1.2423e-11 | 390658.031
480681.656 | 3.4372e-09 | 3.9697e-09 | 1.1812e-10 | 5.4781e-09 | 4.1245e-09 | 2.1884e-10 | 6.0246e-10 | 2.4683e-10 | 1.2437e-11 | 390670.187
480693.844 | 3.4399e-09 | 3.997e-09 | 1.1768e-10 | 5.481e-09 | 4.141e-09 | 2.1955e-10 | 5.9519e-10 | 2.4449e-10 | 1.247e-11 | 390682.375
480706 | 3.4436e-09 | 3.9484e-09 | 1.1929e-10 | 5.542e-09 | 4.1675e-09 | 2.2118e-10 | 5.9823e-10 | 2.4501e-10 | 1.2499e-11 | 390694.531
480718.156 | 3.437e-09 | 3.9308e-09 | 1.1889e-10 | 5.5064e-09 | 4.1469e-09 | 2.1753e-10 | 5.9382e-10 | 2.4501e-10 | 1.2501e-11 | 390706.687
480730.344 | 3.4563e-09 | 3.9562e-09 | 1.1816e-10 | 5.5374e-09 | 4.1299e-09 | 2.181e-10 | 5.9759e-10 | 2.4731e-10 | 1.2537e-11 | 390718.875
480742.5 | 3.4132e-09 | 3.9713e-09 | 1.1848e-10 | 5.5056e-09 | 4.1264e-09 | 2.1992e-10 | 5.9788e-10 | 2.4422e-10 | 1.2582e-11 | 390731.031
480754.656 | 3.4697e-09 | 3.9523e-09 | 1.1818e-10 | 5.5384e-09 | 4.1366e-09 | 2.1793e-10 | 5.9468e-10 | 2.4788e-10 | 1.2663e-11 | 390743.187
480766.844 | 3.426e-09 | 3.9476e-09 | 1.1824e-10 | 5.5548e-09 | 4.0981e-09 | 2.1803e-10 | 5.8999e-10 | 2.4795e-10 | 1.228e-11 | 390755.375
480779 | 3.4182e-09 | 3.9512e-09 | 1.1724e-10 | 5.5204e-09 | 4.1046e-09 | 2.1698e-10 | 5.9932e-10 | 2.4522e-10 | 1.2474e-11 | 390767.531
480791.188 | 3.4199e-09 | 3.9413e-09 | 1.1712e-10 | 5.5111e-09 | 4.1012e-09 | 2.2035e-10 | 5.9092e-10 | 2.4554e-10 | 1.2403e-11 | 390779.719
480803.344 | 3.4465e-09 | 3.9527e-09 | 1.1724e-10 | 5.4931e-09 | 4.1553e-09 | 2.1703e-10 | 5.9824e-10 | 2.4155e-10 | 1.2267e-11 | 390791.875
480815.5 | 3.4302e-09 | 3.9674e-09 | 1.1765e-10 | 5.4625e-09 | 4.0909e-09 | 2.1752e-10 | 5.9344e-10 | 2.4487e-10 | 1.246e-11 | 390804.031
480827.688 | 3.4487e-09 | 3.9251e-09 | 1.1763e-10 | 5.5185e-09 | 4.1192e-09 | 2.1763e-10 | 5.9644e-10 | 2.4672e-10 | 1.2628e-11 | 390816.219
480839.844 | 3.4478e-09 | 3.9774e-09 | 1.1815e-10 | 5.6274e-09 | 4.1367e-09 | 2.1983e-10 | 5.9206e-10 | 2.4842e-10 | 1.2461e-11 | 390828.375
480852 | 3.4325e-09 | 3.9607e-09 | 1.1913e-10 | 5.4901e-09 | 4.1275e-09 | 2.1866e-10 | 5.9467e-10 | 2.4606e-10 | 1.2353e-11 | 390840.531
480864.188 | 3.4199e-09 | 3.9502e-09 | 1.1991e-10 | 5.5457e-09 | 4.1286e-09 | 2.1813e-10 | 5.9819e-10 | 2.4573e-10 | 1.2528e-11 | 390852.719
480876.344 | 3.4423e-09 | 3.9432e-09 | 1.1857e-10 | 5.5266e-09 | 4.1321e-09 | 2.206e-10 | 5.9316e-10 | 2.4808e-10 | 1.2469e-11 | 390864.875
480888.5 | 3.4236e-09 | 3.9683e-09 | 1.1942e-10 | 5.505e-09 | 4.137e-09 | 2.2031e-10 | 6.0016e-10 | 2.4841e-10 | 1.2496e-11 | 390877.031
480900.688 | 3.4277e-09 | 3.9999e-09 | 1.1977e-10 | 5.5601e-09 | 4.129e-09 | 2.1764e-10 | 5.9877e-10 | 2.45e-10 | 1.2433e-11 | 390889.219
480912.844 | 3.4344e-09 | 3.9988e-09 | 1.1671e-10 | 5.5356e-09 | 4.1431e-09 | 2.1685e-10 | 5.9586e-10 | 2.4596e-10 | 1.2379e-11 | 390901.375
480925 | 3.4337e-09 | 3.9483e-09 | 1.1794e-10 | 5.5744e-09 | 4.1366e-09 | 2.1799e-10 | 5.9717e-10 | 2.4537e-10 | 1.2356e-11 | 390913.531
480937.188 | 3.3965e-09 | 3.9721e-09 | 1.1881e-10 | 5.5396e-09 | 4.1255e-09 | 2.1887e-10 | 5.98e-10 | 2.4603e-10 | 1.2549e-11 | 390925.719
480949.344 | 3.4458e-09 | 3.9693e-09 | 1.1824e-10 | 5.5232e-09 | 4.1141e-09 | 2.1867e-10 | 5.9443e-10 | 2.4587e-10 | 1.2345e-11 | 390937.875
480961.5 | 3.4323e-09 | 3.9422e-09 | 1.1916e-10 | 5.5442e-09 | 4.0821e-09 | 2.1908e-10 | 5.9584e-10 | 2.4792e-10 | 1.2567e-11 | 390950.031
480973.688 | 3.4656e-09 | 3.9606e-09 | 1.1868e-10 | 5.5707e-09 | 4.1491e-09 | 2.2028e-10 | 6e-10 | 2.4582e-10 | 1.24e-11 | 390962.219
480985.844 | 3.4232e-09 | 3.9801e-09 | 1.1753e-10 | 5.4803e-09 | 4.1529e-09 | 2.1787e-10 | 5.9724e-10 | 2.4315e-10 | 1.2362e-11 | 390974.375
480998 | 3.4356e-09 | 3.9517e-09 | 1.1966e-10 | 5.5162e-09 | 4.122e-09 | 2.1956e-10 | 6.0052e-10 | 2.4565e-10 | 1.2524e-11 | 390986.531
481010.188 | 3.423e-09 | 3.958e-09 | 1.1817e-10 | 5.5975e-09 | 4.1224e-09 | 2.1976e-10 | 5.9853e-10 | 2.4518e-10 | 1.2371e-11 | 390998.719
481022.344 | 3.4108e-09 | 3.9596e-09 | 1.1888e-10 | 5.5586e-09 | 4.1481e-09 | 2.1862e-10 | 6.0592e-10 | 2.4469e-10 | 1.254e-11 | 391010.875
481034.5 | 3.3847e-09 | 3.9451e-09 | 1.1908e-10 | 5.5156e-09 | 4.1331e-09 | 2.1873e-10 | 5.9802e-10 | 2.4521e-10 | 1.2443e-11 | 391023.031
481046.688 | 3.429e-09 | 3.9574e-09 | 1.1689e-10 | 5.5406e-09 | 4.1242e-09 | 2.1969e-10 | 6.0144e-10 | 2.4536e-10 | 1.2516e-11 | 391035.219
481058.844 | 3.4122e-09 | 3.9309e-09 | 1.1845e-10 | 5.5281e-09 | 4.1392e-09 | 2.1724e-10 | 5.9739e-10 | 2.4797e-10 | 1.2331e-11 | 391047.375
481071 | 3.4149e-09 | 3.9542e-09 | 1.1842e-10 | 5.5234e-09 | 4.1156e-09 | 2.1934e-10 | 5.9357e-10 | 2.484e-10 | 1.2474e-11 | 391059.531
481083.188 | 3.4381e-09 | 3.994e-09 | 1.1913e-10 | 5.5343e-09 | 4.1258e-09 | 2.1676e-10 | 5.9743e-10 | 2.4717e-10 | 1.2521e-11 | 391071.719
481095.344 | 3.4184e-09 | 3.9708e-09 | 1.1822e-10 | 5.5355e-09 | 4.1304e-09 | 2.1792e-10 | 6.003e-10 | 2.4607e-10 | 1.2695e-11 | 391083.875
481107.5 | 3.426e-09 | 3.9762e-09 | 1.1672e-10 | 5.4679e-09 | 4.1391e-09 | 2.1877e-10 | 6.0224e-10 | 2.4636e-10 | 1.2449e-11 | 391096.031
481119.688 | 3.4545e-09 | 3.9125e-09 | 1.1842e-10 | 5.5013e-09 | 4.1432e-09 | 2.19e-10 | 5.9898e-10 | 2.4612e-10 | 1.2481e-11 | 391108.219
481131.844 | 3.4315e-09 | 3.9536e-09 | 1.1781e-10 | 5.5205e-09 | 4.1091e-09 | 2.1785e-10 | 6.0099e-10 | 2.4535e-10 | 1.2361e-11 | 391120.375
481144 | 3.4771e-09 | 4.0129e-09 | 1.1863e-10 | 5.5995e-09 | 4.1504e-09 | 2.196e-10 | 6.0066e-10 | 2.4928e-10 | 1.2435e-11 | 391132.531
481156.188 | 3.425e-09 | 4.006e-09 | 1.1904e-10 | 5.5257e-09 | 4.2015e-09 | 2.2373e-10 | 6.0977e-10 | 2.4798e-10 | 1.2585e-11 | 391144.719
481168.344 | 3.4369e-09 | 3.9646e-09 | 1.1807e-10 | 5.5404e-09 | 4.1704e-09 | 2.177e-10 | 5.9832e-10 | 2.4554e-10 | 1.2465e-11 | 391156.875
481180.531 | 3.4078e-09 | 3.9501e-09 | 1.1886e-10 | 5.5459e-09 | 4.1256e-09 | 2.1922e-10 | 5.9848e-10 | 2.4899e-10 | 1.2295e-11 | 391169.062
481192.688 | 3.4507e-09 | 3.9975e-09 | 1.194e-10 | 5.5058e-09 | 4.1544e-09 | 2.1784e-10 | 5.9502e-10 | 2.4644e-10 | 1.2436e-11 | 391181.219
481204.844 | 3.4158e-09 | 3.9382e-09 | 1.1857e-10 | 5.4884e-09 | 4.1417e-09 | 2.208e-10 | 6.0241e-10 | 2.4754e-10 | 1.2315e-11 | 391193.375
481217.031 | 3.4193e-09 | 3.9141e-09 | 1.1828e-10 | 5.5364e-09 | 4.171e-09 | 2.1987e-10 | 5.9306e-10 | 2.4506e-10 | 1.2453e-11 | 391205.562
481229.188 | 3.4143e-09 | 3.9503e-09 | 1.1739e-10 | 5.4757e-09 | 4.1315e-09 | 2.1799e-10 | 6.0374e-10 | 2.458e-10 | 1.2325e-11 | 391217.719
481241.344 | 3.4235e-09 | 3.9651e-09 | 1.1839e-10 | 5.5062e-09 | 4.1241e-09 | 2.1889e-10 | 5.9661e-10 | 2.441e-10 | 1.256e-11 | 391229.875
481253.531 | 3.4594e-09 | 3.9319e-09 | 1.1768e-10 | 5.4953e-09 | 4.1347e-09 | 2.1873e-10 | 5.9314e-10 | 2.4701e-10 | 1.2403e-11 | 391242.062
481265.688 | 3.4568e-09 | 3.9737e-09 | 1.1775e-10 | 5.5114e-09 | 4.1123e-09 | 2.182e-10 | 6.0306e-10 | 2.483e-10 | 1.2382e-11 | 391254.219
481277.844 | 3.4569e-09 | 3.9221e-09 | 1.1851e-10 | 5.6134e-09 | 4.1424e-09 | 2.1938e-10 | 6.0194e-10 | 2.4946e-10 | 1.2514e-11 | 391266.375
481290.031 | 3.4434e-09 | 3.9785e-09 | 1.1836e-10 | 5.5754e-09 | 4.165e-09 | 2.1668e-10 | 5.9412e-10 | 2.4686e-10 | 1.2468e-11 | 391278.562
481302.188 | 3.4161e-09 | 3.999e-09 | 1.1746e-10 | 5.5147e-09 | 4.1534e-09 | 2.1996e-10 | 6.035e-10 | 2.4436e-10 | 1.254e-11 | 391290.719
481314.344 | 3.4727e-09 | 3.9416e-09 | 1.1919e-10 | 5.5392e-09 | 4.1629e-09 | 2.181e-10 | 6.0555e-10 | 2.455e-10 | 1.2507e-11 | 391302.875
481326.531 | 3.4615e-09 | 3.946e-09 | 1.1767e-10 | 5.5569e-09 | 4.1392e-09 | 2.2008e-10 | 5.9621e-10 | 2.4451e-10 | 1.2348e-11 | 391315.062
481338.688 | 3.468e-09 | 3.9519e-09 | 1.1815e-10 | 5.5374e-09 | 4.1079e-09 | 2.185e-10 | 6.0543e-10 | 2.4552e-10 | 1.2529e-11 | 391327.219
481350.844 | 3.4265e-09 | 3.9441e-09 | 1.1783e-10 | 5.5783e-09 | 4.1293e-09 | 2.1892e-10 | 5.9495e-10 | 2.4802e-10 | 1.2462e-11 | 391339.375
481363.031 | 3.4546e-09 | 3.9737e-09 | 1.1781e-10 | 5.5723e-09 | 4.1005e-09 | 2.1899e-10 | 5.9932e-10 | 2.4702e-10 | 1.2312e-11 | 391351.562
481375.188 | 3.4236e-09 | 3.9358e-09 | 1.1848e-10 | 5.4936e-09 | 4.1749e-09 | 2.1875e-10 | 5.9961e-10 | 2.4536e-10 | 1.2468e-11 | 391363.719
481387.344 | 3.4333e-09 | 3.9734e-09 | 1.176e-10 | 5.5021e-09 | 4.1013e-09 | 2.1988e-10 | 5.973e-10 | 2.4718e-10 | 1.2203e-11 | 391375.875
481399.531 | 3.4422e-09 | 3.9101e-09 | 1.1743e-10 | 5.4852e-09 | 4.1279e-09 | 2.1633e-10 | 5.9415e-10 | 2.4766e-10 | 1.2317e-11 | 391388.062
481411.688 | 3.4402e-09 | 3.9271e-09 | 1.1783e-10 | 5.5153e-09 | 4.1017e-09 | 2.1902e-10 | 5.9927e-10 | 2.465e-10 | 1.2358e-11 | 391400.219
481423.844 | 3.4247e-09 | 3.9334e-09 | 1.1824e-10 | 5.5095e-09 | 4.1527e-09 | 2.1905e-10 | 5.9986e-10 | 2.4741e-10 | 1.2643e-11 | 391412.375
481436.031 | 3.4705e-09 | 3.919e-09 | 1.1917e-10 | 5.5294e-09 | 4.1035e-09 | 2.1606e-10 | 5.9777e-10 | 2.461e-10 | 1.25e-11 | 391424.562
481448.188 | 3.4445e-09 | 3.9634e-09 | 1.1669e-10 | 5.4547e-09 | 4.1251e-09 | 2.191e-10 | 6.0335e-10 | 2.4796e-10 | 1.2562e-11 | 391436.719
481460.344 | 3.4608e-09 | 3.969e-09 | 1.1816e-10 | 5.5406e-09 | 4.1184e-09 | 2.1777e-10 | 5.9668e-10 | 2.4534e-10 | 1.2373e-11 | 391448.875
481472.531 | 3.3971e-09 | 3.9374e-09 | 1.1822e-10 | 5.5233e-09 | 4.1251e-09 | 2.1704e-10 | 5.9483e-10 | 2.4411e-10 | 1.2328e-11 | 391461.062
481484.688 | 3.4356e-09 | 3.9479e-09 | 1.1752e-10 | 5.4509e-09 | 4.1728e-09 | 2.1832e-10 | 5.9857e-10 | 2.4532e-10 | 1.2464e-11 | 391473.219
481496.844 | 3.4374e-09 | 3.9598e-09 | 1.1854e-10 | 5.5075e-09 | 4.1053e-09 | 2.1694e-10 | 6.0249e-10 | 2.4796e-10 | 1.2499e-11 | 391485.375
481509.031 | 3.4652e-09 | 3.9111e-09 | 1.1772e-10 | 5.568e-09 | 4.1414e-09 | 2.1616e-10 | 5.9469e-10 | 2.4623e-10 | 1.2254e-11 | 391497.562
481521.188 | 3.4736e-09 | 3.9736e-09 | 1.1716e-10 | 5.431e-09 | 4.1309e-09 | 2.1811e-10 | 5.9641e-10 | 2.4507e-10 | 1.2633e-11 | 391509.719
481533.344 | 3.427e-09 | 3.932e-09 | 1.1801e-10 | 5.5435e-09 | 4.1212e-09 | 2.1656e-10 | 5.9285e-10 | 2.4348e-10 | 1.2503e-11 | 391521.875
481545.531 | 3.4704e-09 | 3.9139e-09 | 1.1863e-10 | 5.5149e-09 | 4.1413e-09 | 2.1744e-10 | 6.0351e-10 | 2.457e-10 | 1.2282e-11 | 391534.062
481557.688 | 3.4167e-09 | 3.9052e-09 | 1.1836e-10 | 5.5426e-09 | 4.0826e-09 | 2.1643e-10 | 6.021e-10 | 2.4387e-10 | 1.251e-11 | 391546.219
481569.875 | 3.428e-09 | 3.9642e-09 | 1.1652e-10 | 5.4962e-09 | 4.1333e-09 | 2.1751e-10 | 6.0153e-10 | 2.4682e-10 | 1.2134e-11 | 391558.406
481582.031 | 3.3887e-09 | 3.9492e-09 | 1.181e-10 | 5.4859e-09 | 4.1211e-09 | 2.1718e-10 | 5.9047e-10 | 2.4611e-10 | 1.2386e-11 | 391570.562
481594.188 | 3.431e-09 | 3.9151e-09 | 1.1731e-10 | 5.4921e-09 | 4.1081e-09 | 2.1746e-10 | 5.9488e-10 | 2.4717e-10 | 1.2534e-11 | 391582.719
481606.375 | 3.461e-09 | 4.002e-09 | 1.1764e-10 | 5.5129e-09 | 4.1409e-09 | 2.1749e-10 | 5.9299e-10 | 2.4461e-10 | 1.2501e-11 | 391594.906
481618.531 | 3.4089e-09 | 3.9465e-09 | 1.1743e-10 | 5.5129e-09 | 4.116e-09 | 2.1614e-10 | 6.0062e-10 | 2.439e-10 | 1.2215e-11 | 391607.062
481630.688 | 3.4054e-09 | 3.9348e-09 | 1.1888e-10 | 5.4826e-09 | 4.0902e-09 | 2.171e-10 | 5.9047e-10 | 2.4513e-10 | 1.2416e-11 | 391619.219
481642.875 | 3.4025e-09 | 3.9239e-09 | 1.1736e-10 | 5.5181e-09 | 4.0982e-09 | 2.1765e-10 | 5.9413e-10 | 2.4585e-10 | 1.2519e-11 | 391631.406
481655.031 | 3.4511e-09 | 3.9122e-09 | 1.1724e-10 | 5.4904e-09 | 4.1435e-09 | 2.1789e-10 | 5.9818e-10 | 2.4563e-10 | 1.2492e-11 | 391643.562
481667.188 | 3.3992e-09 | 3.9769e-09 | 1.1821e-10 | 5.5305e-09 | 4.0819e-09 | 2.19e-10 | 5.915e-10 | 2.4499e-10 | 1.2391e-11 | 391655.719
481679.375 | 3.419e-09 | 3.9636e-09 | 1.1848e-10 | 5.5228e-09 | 4.1142e-09 | 2.1919e-10 | 5.9307e-10 | 2.4291e-10 | 1.2421e-11 | 391667.906
481691.531 | 3.4534e-09 | 3.9239e-09 | 1.1817e-10 | 5.5263e-09 | 4.1209e-09 | 2.1697e-10 | 5.9476e-10 | 2.4588e-10 | 1.2144e-11 | 391680.062
481703.688 | 3.4512e-09 | 3.9498e-09 | 1.1886e-10 | 5.4875e-09 | 4.0913e-09 | 2.1761e-10 | 5.9713e-10 | 2.4444e-10 | 1.2206e-11 | 391692.219
481715.875 | 3.4187e-09 | 3.9142e-09 | 1.1778e-10 | 5.4799e-09 | 4.1244e-09 | 2.1729e-10 | 5.9911e-10 | 2.4432e-10 | 1.2421e-11 | 391704.406
481728.031 | 3.4295e-09 | 3.9051e-09 | 1.1723e-10 | 5.5508e-09 | 4.0955e-09 | 2.1745e-10 | 5.9599e-10 | 2.4437e-10 | 1.262e-11 | 391716.562
481740.188 | 3.4246e-09 | 3.9213e-09 | 1.1751e-10 | 5.5567e-09 | 4.1561e-09 | 2.1769e-10 | 5.9101e-10 | 2.4513e-10 | 1.2395e-11 | 391728.719
481752.375 | 3.4181e-09 | 3.9525e-09 | 1.1831e-10 | 5.5246e-09 | 4.1269e-09 | 2.1635e-10 | 6.0158e-10 | 2.4482e-10 | 1.2396e-11 | 391740.906
481764.531 | 3.4126e-09 | 3.9059e-09 | 1.1609e-10 | 5.4944e-09 | 4.0658e-09 | 2.1748e-10 | 6.0157e-10 | 2.4507e-10 | 1.2312e-11 | 391753.062
481776.688 | 3.3772e-09 | 3.9071e-09 | 1.1749e-10 | 5.5227e-09 | 4.128e-09 | 2.1732e-10 | 5.9462e-10 | 2.4815e-10 | 1.2292e-11 | 391765.219
481788.875 | 3.4023e-09 | 3.898e-09 | 1.169e-10 | 5.5602e-09 | 4.164e-09 | 2.1868e-10 | 5.9985e-10 | 2.4354e-10 | 1.2555e-11 | 391777.406
481801.031 | 3.4425e-09 | 3.9954e-09 | 1.1742e-10 | 5.541e-09 | 4.129e-09 | 2.171e-10 | 5.987e-10 | 2.4593e-10 | 1.2362e-11 | 391789.562
481813.188 | 3.4227e-09 | 3.9329e-09 | 1.1715e-10 | 5.5193e-09 | 4.0864e-09 | 2.1451e-10 | 5.9301e-10 | 2.4552e-10 | 1.2303e-11 | 391801.719
481825.375 | 3.4213e-09 | 3.9154e-09 | 1.1834e-10 | 5.5781e-09 | 4.0821e-09 | 2.1774e-10 | 5.99e-10 | 2.4944e-10 | 1.2284e-11 | 391813.906
481837.531 | 3.4349e-09 | 3.9296e-09 | 1.1822e-10 | 5.5729e-09 | 4.1396e-09 | 2.1642e-10 | 5.9264e-10 | 2.4455e-10 | 1.2497e-11 | 391826.062
481849.688 | 3.4343e-09 | 3.9437e-09 | 1.1728e-10 | 5.5433e-09 | 4.1695e-09 | 2.1941e-10 | 5.9434e-10 | 2.4407e-10 | 1.2596e-11 | 391838.219
481861.875 | 3.4286e-09 | 3.9324e-09 | 1.188e-10 | 5.4684e-09 | 4.133e-09 | 2.1871e-10 | 5.9396e-10 | 2.4894e-10 | 1.2426e-11 | 391850.406
481874.031 | 3.4084e-09 | 3.9327e-09 | 1.1918e-10 | 5.5415e-09 | 4.1352e-09 | 2.1665e-10 | 6.0039e-10 | 2.4795e-10 | 1.2545e-11 | 391862.562
481886.188 | 3.4798e-09 | 3.9384e-09 | 1.1727e-10 | 5.5625e-09 | 4.1339e-09 | 2.1769e-10 | 5.9723e-10 | 2.4869e-10 | 1.2473e-11 | 391874.719
481898.375 | 3.4358e-09 | 3.9974e-09 | 1.1745e-10 | 5.4888e-09 | 4.1476e-09 | 2.1683e-10 | 5.938e-10 | 2.4664e-10 | 1.2412e-11 | 391886.906
481910.531 | 3.4446e-09 | 3.9667e-09 | 1.1786e-10 | 5.5146e-09 | 4.152e-09 | 2.1541e-10 | 6.0165e-10 | 2.4542e-10 | 1.2244e-11 | 391899.062
481922.688 | 3.4472e-09 | 3.9675e-09 | 1.1835e-10 | 5.4239e-09 | 4.1005e-09 | 2.1974e-10 | 5.9586e-10 | 2.4491e-10 | 1.2498e-11 | 391911.219
481934.875 | 3.39e-09 | 3.9169e-09 | 1.1855e-10 | 5.4503e-09 | 4.0899e-09 | 2.1615e-10 | 6.0156e-10 | 2.459e-10 | 1.2438e-11 | 391923.406
481947.031 | 3.4443e-09 | 3.9652e-09 | 1.1802e-10 | 5.5556e-09 | 4.112e-09 | 2.1851e-10 | 5.9974e-10 | 2.4276e-10 | 1.2306e-11 | 391935.562
481959.219 | 3.4212e-09 | 3.9302e-09 | 1.1754e-10 | 5.5442e-09 | 4.1427e-09 | 2.1849e-10 | 5.9626e-10 | 2.4532e-10 | 1.2441e-11 | 391947.75
481971.375 | 3.425e-09 | 3.9531e-09 | 1.1806e-10 | 5.5914e-09 | 4.103e-09 | 2.1659e-10 | 5.9371e-10 | 2.4792e-10 | 1.2389e-11 | 391959.906
481983.531 | 3.4168e-09 | 3.9865e-09 | 1.1852e-10 | 5.5255e-09 | 4.1237e-09 | 2.1904e-10 | 5.9395e-10 | 2.4756e-10 | 1.2247e-11 | 391972.062
481995.719 | 3.4272e-09 | 3.9455e-09 | 1.1852e-10 | 5.5921e-09 | 4.135e-09 | 2.1909e-10 | 6.0124e-10 | 2.4636e-10 | 1.2437e-11 | 391984.25
482007.875 | 3.4418e-09 | 3.9679e-09 | 1.1874e-10 | 5.4683e-09 | 4.1345e-09 | 2.1725e-10 | 5.9146e-10 | 2.4495e-10 | 1.2241e-11 | 391996.406
482020.031 | 3.449e-09 | 3.9581e-09 | 1.1838e-10 | 5.457e-09 | 4.087e-09 | 2.1754e-10 | 5.9609e-10 | 2.4728e-10 | 1.2417e-11 | 392008.562
482032.219 | 3.4482e-09 | 3.942e-09 | 1.1851e-10 | 5.4872e-09 | 4.1025e-09 | 2.1472e-10 | 5.9748e-10 | 2.448e-10 | 1.2484e-11 | 392020.75
482044.375 | 3.4182e-09 | 3.9554e-09 | 1.1734e-10 | 5.4813e-09 | 4.1118e-09 | 2.1672e-10 | 6.0151e-10 | 2.4542e-10 | 1.2182e-11 | 392032.906
482056.531 | 3.4195e-09 | 3.9366e-09 | 1.1712e-10 | 5.5366e-09 | 4.0885e-09 | 2.1623e-10 | 5.935e-10 | 2.4668e-10 | 1.2574e-11 | 392045.062
482068.719 | 3.4207e-09 | 3.9052e-09 | 1.1874e-10 | 5.5153e-09 | 4.123e-09 | 2.1728e-10 | 6.0121e-10 | 2.4244e-10 | 1.2333e-11 | 392057.25
482080.875 | 3.4344e-09 | 3.932e-09 | 1.1954e-10 | 5.4569e-09 | 4.1162e-09 | 2.1419e-10 | 5.9361e-10 | 2.461e-10 | 1.2344e-11 | 392069.406
482093.031 | 3.4375e-09 | 3.9507e-09 | 1.1772e-10 | 5.4833e-09 | 4.119e-09 | 2.1718e-10 | 5.8949e-10 | 2.4566e-10 | 1.2322e-11 | 392081.562
482105.219 | 3.4119e-09 | 3.9114e-09 | 1.1811e-10 | 5.5002e-09 | 4.1543e-09 | 2.1682e-10 | 5.9234e-10 | 2.4484e-10 | 1.2417e-11 | 392093.75
482117.375 | 3.3961e-09 | 3.9087e-09 | 1.1886e-10 | 5.4714e-09 | 4.1265e-09 | 2.1829e-10 | 5.9319e-10 | 2.4309e-10 | 1.2521e-11 | 392105.906
482129.531 | 3.4097e-09 | 3.964e-09 | 1.1733e-10 | 5.5054e-09 | 4.1185e-09 | 2.1683e-10 | 5.9541e-10 | 2.4597e-10 | 1.2431e-11 | 392118.062
482141.719 | 3.4261e-09 | 3.9287e-09 | 1.1758e-10 | 5.5283e-09 | 4.1596e-09 | 2.1733e-10 | 5.9816e-10 | 2.4483e-10 | 1.2406e-11 | 392130.25
482153.875 | 3.4065e-09 | 3.9468e-09 | 1.1754e-10 | 5.4997e-09 | 4.133e-09 | 2.1731e-10 | 5.9606e-10 | 2.4518e-10 | 1.2438e-11 | 392142.406
482166.031 | 3.4583e-09 | 3.9588e-09 | 1.1673e-10 | 5.5199e-09 | 4.1476e-09 | 2.1652e-10 | 5.9793e-10 | 2.4624e-10 | 1.2411e-11 | 392154.562
482178.219 | 3.4246e-09 | 3.9206e-09 | 1.1784e-10 | 5.5068e-09 | 4.1105e-09 | 2.1822e-10 | 5.9541e-10 | 2.452e-10 | 1.2294e-11 | 392166.75
482190.375 | 3.4593e-09 | 3.912e-09 | 1.1712e-10 | 5.4687e-09 | 4.0943e-09 | 2.1822e-10 | 5.9549e-10 | 2.4526e-10 | 1.2479e-11 | 392178.906
482202.531 | 3.3921e-09 | 3.9361e-09 | 1.1739e-10 | 5.5373e-09 | 4.1156e-09 | 2.164e-10 | 5.9972e-10 | 2.4559e-10 | 1.234e-11 | 392191.062
482214.719 | 3.4062e-09 | 3.9393e-09 | 1.1866e-10 | 5.4786e-09 | 4.1321e-09 | 2.1715e-10 | 5.9048e-10 | 2.4533e-10 | 1.2467e-11 | 392203.25
482226.875 | 3.4202e-09 | 3.9803e-09 | 1.1776e-10 | 5.5094e-09 | 4.1119e-09 | 2.1831e-10 | 5.9374e-10 | 2.4331e-10 | 1.2719e-11 | 392215.406
482239.031 | 3.4218e-09 | 3.9036e-09 | 1.1727e-10 | 5.4822e-09 | 4.1271e-09 | 2.1818e-10 | 5.9654e-10 | 2.4528e-10 | 1.2406e-11 | 392227.562
482251.219 | 3.4221e-09 | 3.9213e-09 | 1.1801e-10 | 5.4759e-09 | 4.111e-09 | 2.1651e-10 | 5.8882e-10 | 2.4436e-10 | 1.2219e-11 | 392239.75
482263.375 | 3.4112e-09 | 3.9332e-09 | 1.1641e-10 | 5.4777e-09 | 4.1034e-09 | 2.1618e-10 | 5.9018e-10 | 2.4558e-10 | 1.2382e-11 | 392251.906
482275.531 | 3.4518e-09 | 3.9256e-09 | 1.1674e-10 | 5.4969e-09 | 4.116e-09 | 2.1807e-10 | 5.9674e-10 | 2.4406e-10 | 1.2188e-11 | 392264.062
482287.719 | 3.4372e-09 | 3.9056e-09 | 1.1778e-10 | 5.4922e-09 | 4.1125e-09 | 2.1817e-10 | 5.9166e-10 | 2.4814e-10 | 1.2436e-11 | 392276.25
482299.875 | 3.4244e-09 | 3.9291e-09 | 1.1804e-10 | 5.4729e-09 | 4.1349e-09 | 2.1944e-10 | 5.9404e-10 | 2.4471e-10 | 1.2421e-11 | 392288.406
482312.063 | 3.4209e-09 | 3.9628e-09 | 1.181e-10 | 5.4759e-09 | 4.1249e-09 | 2.1771e-10 | 5.9181e-10 | 2.4263e-10 | 1.2389e-11 | 392300.594
482324.219 | 3.4429e-09 | 3.9516e-09 | 1.162e-10 | 5.5247e-09 | 4.0822e-09 | 2.1646e-10 | 5.9027e-10 | 2.4594e-10 | 1.2268e-11 | 392312.75
482336.375 | 3.4497e-09 | 3.9104e-09 | 1.1723e-10 | 5.4739e-09 | 4.1287e-09 | 2.1927e-10 | 5.9147e-10 | 2.4869e-10 | 1.2402e-11 | 392324.906
482348.563 | 3.4304e-09 | 3.9487e-09 | 1.1866e-10 | 5.478e-09 | 4.1048e-09 | 2.1723e-10 | 5.9645e-10 | 2.4736e-10 | 1.2412e-11 | 392337.094
482360.719 | 3.4145e-09 | 3.9459e-09 | 1.1711e-10 | 5.5343e-09 | 4.0852e-09 | 2.1602e-10 | 5.9335e-10 | 2.4647e-10 | 1.2378e-11 | 392349.25
482372.875 | 3.4239e-09 | 3.9175e-09 | 1.1657e-10 | 5.5557e-09 | 4.1351e-09 | 2.1684e-10 | 5.9742e-10 | 2.4454e-10 | 1.2321e-11 | 392361.406
482385.063 | 3.4422e-09 | 3.9162e-09 | 1.1787e-10 | 5.4882e-09 | 4.114e-09 | 2.1642e-10 | 5.9856e-10 | 2.4615e-10 | 1.2309e-11 | 392373.594
482397.219 | 3.4249e-09 | 3.9862e-09 | 1.1763e-10 | 5.5132e-09 | 4.1898e-09 | 2.1776e-10 | 6.0625e-10 | 2.4564e-10 | 1.2322e-11 | 392385.75
482409.375 | 3.4557e-09 | 3.9e-09 | 1.1756e-10 | 5.4274e-09 | 4.1134e-09 | 2.1571e-10 | 5.9194e-10 | 2.4564e-10 | 1.2567e-11 | 392397.906
482421.563 | 3.4725e-09 | 3.9285e-09 | 1.1759e-10 | 5.5017e-09 | 4.1351e-09 | 2.1793e-10 | 5.9762e-10 | 2.452e-10 | 1.2475e-11 | 392410.094
482433.719 | 3.4556e-09 | 3.9903e-09 | 1.1734e-10 | 5.4927e-09 | 4.1123e-09 | 2.1636e-10 | 5.9644e-10 | 2.4339e-10 | 1.2168e-11 | 392422.25
482445.875 | 3.4166e-09 | 3.9543e-09 | 1.1772e-10 | 5.496e-09 | 4.1625e-09 | 2.159e-10 | 6.0123e-10 | 2.4794e-10 | 1.2468e-11 | 392434.406
482458.063 | 3.4347e-09 | 3.9617e-09 | 1.184e-10 | 5.4377e-09 | 4.1034e-09 | 2.1714e-10 | 5.9254e-10 | 2.4529e-10 | 1.2467e-11 | 392446.594
482470.219 | 3.4147e-09 | 3.9207e-09 | 1.174e-10 | 5.4292e-09 | 4.1371e-09 | 2.1679e-10 | 5.9314e-10 | 2.4272e-10 | 1.2265e-11 | 392458.75
482482.375 | 3.4136e-09 | 3.9985e-09 | 1.1729e-10 | 5.4792e-09 | 4.1301e-09 | 2.1652e-10 | 5.9717e-10 | 2.4453e-10 | 1.2312e-11 | 392470.906
482494.563 | 3.4264e-09 | 3.9701e-09 | 1.1773e-10 | 5.5143e-09 | 4.1065e-09 | 2.1519e-10 | 5.885e-10 | 2.4518e-10 | 1.2463e-11 | 392483.094
482506.719 | 3.3825e-09 | 3.9423e-09 | 1.172e-10 | 5.4887e-09 | 4.1085e-09 | 2.1825e-10 | 5.9384e-10 | 2.4549e-10 | 1.2342e-11 | 392495.25
482518.875 | 3.372e-09 | 3.9714e-09 | 1.1679e-10 | 5.5225e-09 | 4.0906e-09 | 2.1789e-10 | 5.9122e-10 | 2.4246e-10 | 1.2472e-11 | 392507.406
482531.063 | 3.4141e-09 | 3.9687e-09 | 1.1749e-10 | 5.4956e-09 | 4.0903e-09 | 2.1425e-10 | 5.9196e-10 | 2.4522e-10 | 1.2374e-11 | 392519.594
482543.219 | 3.3911e-09 | 3.969e-09 | 1.1853e-10 | 5.421e-09 | 4.0921e-09 | 2.1869e-10 | 5.9009e-10 | 2.4325e-10 | 1.2358e-11 | 392531.75
482555.375 | 3.4284e-09 | 3.9925e-09 | 1.1878e-10 | 5.537e-09 | 4.1715e-09 | 2.1597e-10 | 5.977e-10 | 2.4323e-10 | 1.2257e-11 | 392543.906
482567.563 | 3.4369e-09 | 3.9618e-09 | 1.1791e-10 | 5.4299e-09 | 4.0882e-09 | 2.1877e-10 | 5.9654e-10 | 2.4286e-10 | 1.2208e-11 | 392556.094
482579.719 | 3.4069e-09 | 3.9405e-09 | 1.1705e-10 | 5.5003e-09 | 4.0975e-09 | 2.1574e-10 | 5.9846e-10 | 2.4421e-10 | 1.2319e-11 | 392568.25
482591.875 | 3.4061e-09 | 3.9942e-09 | 1.1667e-10 | 5.4957e-09 | 4.133e-09 | 2.1577e-10 | 5.7983e-10 | 2.4402e-10 | 1.2388e-11 | 392580.406
482604.063 | 3.417e-09 | 3.9422e-09 | 1.183e-10 | 5.4763e-09 | 4.1192e-09 | 2.1918e-10 | 5.9143e-10 | 2.452e-10 | 1.2336e-11 | 392592.594
482616.219 | 3.4242e-09 | 3.9599e-09 | 1.1769e-10 | 5.3879e-09 | 4.1383e-09 | 2.1807e-10 | 5.9519e-10 | 2.4518e-10 | 1.2494e-11 | 392604.75
482628.375 | 3.4242e-09 | 3.9413e-09 | 1.1579e-10 | 5.4288e-09 | 4.0807e-09 | 2.181e-10 | 5.9197e-10 | 2.4246e-10 | 1.2316e-11 | 392616.906
482640.563 | 3.3928e-09 | 3.9647e-09 | 1.1749e-10 | 5.4166e-09 | 4.1432e-09 | 2.2075e-10 | 5.875e-10 | 2.4121e-10 | 1.2219e-11 | 392629.094
482652.719 | 3.4253e-09 | 3.9974e-09 | 1.1816e-10 | 5.4554e-09 | 4.0688e-09 | 2.174e-10 | 5.9277e-10 | 2.4325e-10 | 1.2375e-11 | 392641.25
482664.875 | 3.4149e-09 | 3.963e-09 | 1.1747e-10 | 5.4528e-09 | 4.1015e-09 | 2.1786e-10 | 5.9125e-10 | 2.4409e-10 | 1.2321e-11 | 392653.406
482677.063 | 3.4011e-09 | 3.9753e-09 | 1.1822e-10 | 5.4945e-09 | 4.0864e-09 | 2.1702e-10 | 5.9242e-10 | 2.4493e-10 | 1.2195e-11 | 392665.594
482689.219 | 3.441e-09 | 3.9889e-09 | 1.1703e-10 | 5.5208e-09 | 4.1128e-09 | 2.1479e-10 | 5.8633e-10 | 2.4241e-10 | 1.2395e-11 | 392677.75
482701.406 | 3.4396e-09 | 3.9182e-09 | 1.1667e-10 | 5.4515e-09 | 4.1151e-09 | 2.1685e-10 | 5.9425e-10 | 2.4459e-10 | 1.2339e-11 | 392689.937
482713.563 | 3.4239e-09 | 3.9814e-09 | 1.1689e-10 | 5.486e-09 | 4.0871e-09 | 2.1678e-10 | 5.9812e-10 | 2.4287e-10 | 1.242e-11 | 392702.094
482725.719 | 3.421e-09 | 4.0176e-09 | 1.1642e-10 | 5.4949e-09 | 4.1044e-09 | 2.1772e-10 | 5.8829e-10 | 2.435e-10 | 1.2235e-11 | 392714.25
482737.906 | 3.3957e-09 | 3.98e-09 | 1.1807e-10 | 5.4808e-09 | 4.1316e-09 | 2.1698e-10 | 5.8742e-10 | 2.4142e-10 | 1.2428e-11 | 392726.437
482750.063 | 3.3753e-09 | 3.9834e-09 | 1.173e-10 | 5.4351e-09 | 4.1216e-09 | 2.1759e-10 | 5.9265e-10 | 2.4338e-10 | 1.2257e-11 | 392738.594
482762.219 | 3.4284e-09 | 3.9729e-09 | 1.1612e-10 | 5.4077e-09 | 4.1611e-09 | 2.1671e-10 | 5.9364e-10 | 2.4274e-10 | 1.2243e-11 | 392750.75
482774.406 | 3.4583e-09 | 3.9965e-09 | 1.1803e-10 | 5.4243e-09 | 4.1081e-09 | 2.1764e-10 | 5.9119e-10 | 2.4325e-10 | 1.242e-11 | 392762.937
482786.563 | 3.3833e-09 | 3.9507e-09 | 1.1659e-10 | 5.4545e-09 | 4.0868e-09 | 2.174e-10 | 5.8617e-10 | 2.4217e-10 | 1.2307e-11 | 392775.094
482798.719 | 3.3781e-09 | 3.9908e-09 | 1.145e-10 | 5.5005e-09 | 4.0804e-09 | 2.1844e-10 | 5.888e-10 | 2.4208e-10 | 1.2213e-11 | 392787.25
482810.906 | 3.4057e-09 | 4.0018e-09 | 1.1706e-10 | 5.4095e-09 | 4.0858e-09 | 2.1846e-10 | 5.8921e-10 | 2.4143e-10 | 1.2295e-11 | 392799.437
482823.063 | 3.4233e-09 | 3.9765e-09 | 1.1682e-10 | 5.4303e-09 | 4.0596e-09 | 2.1598e-10 | 5.8639e-10 | 2.4191e-10 | 1.2299e-11 | 392811.594
482835.219 | 3.4548e-09 | 3.9687e-09 | 1.1602e-10 | 5.4404e-09 | 4.0718e-09 | 2.1673e-10 | 5.8328e-10 | 2.4194e-10 | 1.2075e-11 | 392823.75
482847.406 | 3.4085e-09 | 3.9727e-09 | 1.1661e-10 | 5.4237e-09 | 4.1326e-09 | 2.1554e-10 | 5.8652e-10 | 2.4363e-10 | 1.2136e-11 | 392835.937
482859.563 | 3.4716e-09 | 3.9458e-09 | 1.1711e-10 | 5.4257e-09 | 4.0811e-09 | 2.1754e-10 | 5.8759e-10 | 2.4043e-10 | 1.2113e-11 | 392848.094
482871.719 | 3.4235e-09 | 3.9375e-09 | 1.1583e-10 | 5.4383e-09 | 4.0862e-09 | 2.161e-10 | 5.8847e-10 | 2.4059e-10 | 1.2162e-11 | 392860.25
482883.906 | 3.4123e-09 | 3.9671e-09 | 1.1675e-10 | 5.4213e-09 | 4.1371e-09 | 2.1844e-10 | 5.9095e-10 | 2.438e-10 | 1.2468e-11 | 392872.437
482896.063 | 3.402e-09 | 3.9976e-09 | 1.1716e-10 | 5.4184e-09 | 4.1182e-09 | 2.1688e-10 | 5.9407e-10 | 2.4045e-10 | 1.2367e-11 | 392884.594
482908.219 | 3.4352e-09 | 3.96e-09 | 1.1772e-10 | 5.47e-09 | 4.1811e-09 | 2.1819e-10 | 5.9416e-10 | 2.4532e-10 | 1.2483e-11 | 392896.75
482920.406 | 3.4602e-09 | 4.0297e-09 | 1.1652e-10 | 5.412e-09 | 4.1465e-09 | 2.1896e-10 | 5.8933e-10 | 2.4282e-10 | 1.2507e-11 | 392908.937
482932.563 | 3.4393e-09 | 3.9798e-09 | 1.1783e-10 | 5.4032e-09 | 4.141e-09 | 2.1755e-10 | 5.8434e-10 | 2.4103e-10 | 1.233e-11 | 392921.094
482944.719 | 3.41e-09 | 3.9969e-09 | 1.1669e-10 | 5.4442e-09 | 4.1481e-09 | 2.1381e-10 | 5.8894e-10 | 2.4195e-10 | 1.2587e-11 | 392933.25
482956.906 | 3.4455e-09 | 4.0063e-09 | 1.174e-10 | 5.4433e-09 | 4.1195e-09 | 2.1644e-10 | 5.8324e-10 | 2.4401e-10 | 1.2391e-11 | 392945.437
482969.063 | 3.427e-09 | 4.0051e-09 | 1.1761e-10 | 5.4582e-09 | 4.1386e-09 | 2.1723e-10 | 5.8936e-10 | 2.4348e-10 | 1.244e-11 | 392957.594
482981.219 | 3.4588e-09 | 3.9733e-09 | 1.1755e-10 | 5.4581e-09 | 4.1237e-09 | 2.1518e-10 | 5.8667e-10 | 2.4216e-10 | 1.23e-11 | 392969.75
482993.406 | 3.4267e-09 | 3.9448e-09 | 1.162e-10 | 5.3838e-09 | 4.0961e-09 | 2.2001e-10 | 5.8228e-10 | 2.4165e-10 | 1.242e-11 | 392981.937
483005.563 | 3.4144e-09 | 3.9444e-09 | 1.1678e-10 | 5.3472e-09 | 4.08e-09 | 2.1602e-10 | 5.8925e-10 | 2.418e-10 | 1.2236e-11 | 392994.094
483017.719 | 3.436e-09 | 3.9801e-09 | 1.1602e-10 | 5.363e-09 | 4.089e-09 | 2.1726e-10 | 5.8617e-10 | 2.3927e-10 | 1.2402e-11 | 393006.25
483029.906 | 3.4258e-09 | 3.997e-09 | 1.1612e-10 | 5.4223e-09 | 4.1212e-09 | 2.1852e-10 | 5.8794e-10 | 2.425e-10 | 1.2372e-11 | 393018.437
483042.063 | 3.444e-09 | 4.0047e-09 | 1.1556e-10 | 5.3188e-09 | 4.1057e-09 | 2.1745e-10 | 5.8128e-10 | 2.3844e-10 | 1.2414e-11 | 393030.594
483054.219 | 3.4052e-09 | 3.9445e-09 | 1.164e-10 | 5.3999e-09 | 4.0819e-09 | 2.1627e-10 | 5.9083e-10 | 2.3931e-10 | 1.2359e-11 | 393042.75
483066.406 | 3.4216e-09 | 3.9747e-09 | 1.1696e-10 | 5.3293e-09 | 4.0882e-09 | 2.17e-10 | 5.8468e-10 | 2.4137e-10 | 1.2219e-11 | 393054.937
483078.563 | 3.4234e-09 | 3.9809e-09 | 1.1642e-10 | 5.368e-09 | 4.194e-09 | 2.1726e-10 | 5.8407e-10 | 2.4135e-10 | 1.2272e-11 | 393067.094
483090.75 | 3.4312e-09 | 3.9738e-09 | 1.1543e-10 | 5.391e-09 | 4.1198e-09 | 2.1671e-10 | 5.7798e-10 | 2.4418e-10 | 1.2397e-11 | 393079.281
483102.906 | 3.4847e-09 | 3.9852e-09 | 1.1588e-10 | 5.3604e-09 | 4.1386e-09 | 2.1501e-10 | 5.7488e-10 | 2.4097e-10 | 1.2404e-11 | 393091.437
483115.063 | 3.4633e-09 | 3.9745e-09 | 1.1666e-10 | 5.4011e-09 | 4.1245e-09 | 2.1598e-10 | 5.8152e-10 | 2.3842e-10 | 1.2079e-11 | 393103.594
483127.25 | 3.4086e-09 | 3.9908e-09 | 1.1717e-10 | 5.3389e-09 | 4.0832e-09 | 2.1618e-10 | 5.8248e-10 | 2.4049e-10 | 1.2312e-11 | 393115.781
483139.406 | 3.4539e-09 | 3.96e-09 | 1.1621e-10 | 5.4139e-09 | 4.1057e-09 | 2.1924e-10 | 5.8586e-10 | 2.3978e-10 | 1.2241e-11 | 393127.937
483151.563 | 3.4414e-09 | 3.9704e-09 | 1.1741e-10 | 5.2861e-09 | 4.1028e-09 | 2.1597e-10 | 5.9191e-10 | 2.4243e-10 | 1.232e-11 | 393140.094
483163.75 | 3.4588e-09 | 3.9755e-09 | 1.1641e-10 | 5.3634e-09 | 4.1171e-09 | 2.1541e-10 | 5.7995e-10 | 2.4315e-10 | 1.2355e-11 | 393152.281
483175.906 | 3.4201e-09 | 3.9373e-09 | 1.165e-10 | 5.3139e-09 | 4.049e-09 | 2.1531e-10 | 5.8694e-10 | 2.4132e-10 | 1.2225e-11 | 393164.437
483188.063 | 3.4615e-09 | 4.0144e-09 | 1.1593e-10 | 5.4618e-09 | 4.1113e-09 | 2.1593e-10 | 5.7728e-10 | 2.4032e-10 | 1.2387e-11 | 393176.594
483200.25 | 3.4519e-09 | 3.9795e-09 | 1.159e-10 | 5.2884e-09 | 4.0836e-09 | 2.1888e-10 | 5.9496e-10 | 2.4027e-10 | 1.2305e-11 | 393188.781
483212.406 | 3.4246e-09 | 3.9979e-09 | 1.1593e-10 | 5.3798e-09 | 4.1445e-09 | 2.1474e-10 | 5.8639e-10 | 2.4085e-10 | 1.2335e-11 | 393200.937
483224.563 | 3.4094e-09 | 4.0104e-09 | 1.1673e-10 | 5.3739e-09 | 4.1093e-09 | 2.156e-10 | 5.8319e-10 | 2.3947e-10 | 1.2259e-11 | 393213.094
483236.75 | 3.3955e-09 | 3.9655e-09 | 1.1652e-10 | 5.3534e-09 | 4.0915e-09 | 2.1759e-10 | 5.7628e-10 | 2.4151e-10 | 1.223e-11 | 393225.281
483248.906 | 3.458e-09 | 4.0007e-09 | 1.1634e-10 | 5.3692e-09 | 4.1357e-09 | 2.1546e-10 | 5.8747e-10 | 2.4039e-10 | 1.213e-11 | 393237.437
483261.063 | 3.4541e-09 | 3.9861e-09 | 1.1668e-10 | 5.3763e-09 | 4.1136e-09 | 2.156e-10 | 5.8262e-10 | 2.4359e-10 | 1.2255e-11 | 393249.594
483273.25 | 3.4192e-09 | 3.9591e-09 | 1.1795e-10 | 5.437e-09 | 4.1186e-09 | 2.1729e-10 | 5.8581e-10 | 2.3979e-10 | 1.2452e-11 | 393261.781
483285.406 | 3.4186e-09 | 3.9473e-09 | 1.1686e-10 | 5.4416e-09 | 4.1182e-09 | 2.1568e-10 | 5.8113e-10 | 2.423e-10 | 1.227e-11 | 393273.937
483297.563 | 3.4266e-09 | 3.9731e-09 | 1.1724e-10 | 5.3799e-09 | 4.1236e-09 | 2.1275e-10 | 5.8672e-10 | 2.4061e-10 | 1.2283e-11 | 393286.094
483309.75 | 3.4125e-09 | 3.9883e-09 | 1.1559e-10 | 5.3633e-09 | 4.1446e-09 | 2.1588e-10 | 5.8525e-10 | 2.4085e-10 | 1.201e-11 | 393298.281
483321.906 | 3.4472e-09 | 3.971e-09 | 1.1659e-10 | 5.388e-09 | 4.1334e-09 | 2.1647e-10 | 5.8088e-10 | 2.4007e-10 | 1.223e-11 | 393310.437
483334.063 | 3.4438e-09 | 3.9713e-09 | 1.1532e-10 | 5.3677e-09 | 4.1134e-09 | 2.1463e-10 | 5.8567e-10 | 2.3943e-10 | 1.2264e-11 | 393322.594
483346.25 | 3.4471e-09 | 3.992e-09 | 1.1604e-10 | 5.3022e-09 | 4.088e-09 | 2.1611e-10 | 5.7867e-10 | 2.3986e-10 | 1.2112e-11 | 393334.781
483358.406 | 3.4368e-09 | 3.9817e-09 | 1.1522e-10 | 5.367e-09 | 4.069e-09 | 2.1681e-10 | 5.769e-10 | 2.4008e-10 | 1.2291e-11 | 393346.937
483370.563 | 3.4113e-09 | 3.9498e-09 | 1.1571e-10 | 5.377e-09 | 4.0732e-09 | 2.1619e-10 | 5.8219e-10 | 2.3979e-10 | 1.2156e-11 | 393359.094
483382.75 | 3.4214e-09 | 3.944e-09 | 1.1516e-10 | 5.3675e-09 | 4.1152e-09 | 2.1685e-10 | 5.8032e-10 | 2.3855e-10 | 1.2195e-11 | 393371.281
483394.906 | 3.4328e-09 | 3.9374e-09 | 1.1447e-10 | 5.3659e-09 | 4.113e-09 | 2.1648e-10 | 5.8478e-10 | 2.4124e-10 | 1.2409e-11 | 393383.437
483407.063 | 3.4119e-09 | 3.9841e-09 | 1.1599e-10 | 5.3652e-09 | 4.0899e-09 | 2.1753e-10 | 5.8196e-10 | 2.4078e-10 | 1.2446e-11 | 393395.594
483419.25 | 3.3999e-09 | 3.961e-09 | 1.1669e-10 | 5.4041e-09 | 4.1235e-09 | 2.1579e-10 | 5.8107e-10 | 2.3958e-10 | 1.2449e-11 | 393407.781
483431.406 | 3.4087e-09 | 3.9882e-09 | 1.1585e-10 | 5.3723e-09 | 4.1096e-09 | 2.1724e-10 | 5.8438e-10 | 2.3875e-10 | 1.2269e-11 | 393419.937
483443.563 | 3.4732e-09 | 4.0258e-09 | 1.1879e-10 | 5.4192e-09 | 4.1218e-09 | 2.1694e-10 | 5.8842e-10 | 2.416e-10 | 1.2244e-11 | 393432.094
483455.75 | 3.4292e-09 | 3.9854e-09 | 1.1741e-10 | 5.4296e-09 | 4.1716e-09 | 2.1513e-10 | 5.8414e-10 | 2.4151e-10 | 1.2417e-11 | 393444.281
483467.906 | 3.4179e-09 | 3.9581e-09 | 1.1628e-10 | 5.4073e-09 | 4.1398e-09 | 2.1577e-10 | 5.8005e-10 | 2.389e-10 | 1.2194e-11 | 393456.437
483480.094 | 3.4105e-09 | 4.01e-09 | 1.1749e-10 | 5.3513e-09 | 4.1262e-09 | 2.1767e-10 | 5.8508e-10 | 2.3976e-10 | 1.2255e-11 | 393468.625
483492.25 | 3.4062e-09 | 3.9759e-09 | 1.1755e-10 | 5.3957e-09 | 4.0995e-09 | 2.1721e-10 | 5.8732e-10 | 2.4302e-10 | 1.2371e-11 | 393480.781
483504.406 | 3.4276e-09 | 4.0067e-09 | 1.1628e-10 | 5.4185e-09 | 4.1071e-09 | 2.1638e-10 | 5.8732e-10 | 2.4114e-10 | 1.2108e-11 | 393492.937
483516.594 | 3.4281e-09 | 3.9881e-09 | 1.1696e-10 | 5.4203e-09 | 4.1304e-09 | 2.1761e-10 | 5.8031e-10 | 2.4148e-10 | 1.2163e-11 | 393505.125
483528.75 | 3.4116e-09 | 4.0093e-09 | 1.167e-10 | 5.3679e-09 | 4.0904e-09 | 2.175e-10 | 5.7989e-10 | 2.391e-10 | 1.2259e-11 | 393517.281
483540.906 | 3.4298e-09 | 3.9828e-09 | 1.1798e-10 | 5.4112e-09 | 4.1479e-09 | 2.1791e-10 | 5.8244e-10 | 2.4203e-10 | 1.2371e-11 | 393529.437
483553.094 | 3.4392e-09 | 3.9627e-09 | 1.1693e-10 | 5.3854e-09 | 4.1254e-09 | 2.1696e-10 | 5.8836e-10 | 2.3977e-10 | 1.2232e-11 | 393541.625
483565.25 | 3.4702e-09 | 3.9638e-09 | 1.1608e-10 | 5.4617e-09 | 4.1625e-09 | 2.1866e-10 | 5.854e-10 | 2.4036e-10 | 1.2262e-11 | 393553.781
483577.406 | 3.4179e-09 | 3.9829e-09 | 1.1774e-10 | 5.3714e-09 | 4.1593e-09 | 2.1749e-10 | 5.9171e-10 | 2.3947e-10 | 1.2367e-11 | 393565.937
483589.594 | 3.4024e-09 | 4.0257e-09 | 1.1647e-10 | 5.3693e-09 | 4.1349e-09 | 2.1728e-10 | 5.8714e-10 | 2.4214e-10 | 1.2345e-11 | 393578.125
483601.75 | 3.4659e-09 | 3.9602e-09 | 1.1701e-10 | 5.3323e-09 | 4.146e-09 | 2.1528e-10 | 5.8283e-10 | 2.3788e-10 | 1.2269e-11 | 393590.281
483613.906 | 3.4595e-09 | 3.9579e-09 | 1.1552e-10 | 5.4406e-09 | 4.1256e-09 | 2.1679e-10 | 5.8689e-10 | 2.4191e-10 | 1.2319e-11 | 393602.437
483626.094 | 3.4538e-09 | 3.9821e-09 | 1.1681e-10 | 5.3969e-09 | 4.1583e-09 | 2.1829e-10 | 5.8269e-10 | 2.4221e-10 | 1.2187e-11 | 393614.625
483638.25 | 3.4372e-09 | 3.9773e-09 | 1.1737e-10 | 5.4021e-09 | 4.0755e-09 | 2.1596e-10 | 5.8835e-10 | 2.4022e-10 | 1.2261e-11 | 393626.781
483650.406 | 3.4289e-09 | 4.0124e-09 | 1.1598e-10 | 5.5163e-09 | 4.096e-09 | 2.1822e-10 | 5.841e-10 | 2.3873e-10 | 1.2211e-11 | 393638.937
483662.594 | 3.4051e-09 | 4.0015e-09 | 1.1784e-10 | 5.4179e-09 | 4.1109e-09 | 2.1602e-10 | 5.9114e-10 | 2.3916e-10 | 1.23e-11 | 393651.125
483674.75 | 3.4062e-09 | 4.0178e-09 | 1.1754e-10 | 5.4575e-09 | 4.1136e-09 | 2.181e-10 | 5.8495e-10 | 2.3897e-10 | 1.2469e-11 | 393663.281
483686.906 | 3.4319e-09 | 3.9419e-09 | 1.1688e-10 | 5.3775e-09 | 4.1278e-09 | 2.1675e-10 | 5.8418e-10 | 2.3923e-10 | 1.212e-11 | 393675.437
483699.094 | 3.4408e-09 | 4.0082e-09 | 1.1735e-10 | 5.3612e-09 | 4.091e-09 | 2.155e-10 | 5.802e-10 | 2.4135e-10 | 1.2149e-11 | 393687.625
483711.25 | 3.4306e-09 | 3.9797e-09 | 1.1582e-10 | 5.3973e-09 | 4.11e-09 | 2.1571e-10 | 5.8423e-10 | 2.3975e-10 | 1.2381e-11 | 393699.781
483723.406 | 3.453e-09 | 4.0335e-09 | 1.1636e-10 | 5.3934e-09 | 4.0931e-09 | 2.1583e-10 | 5.829e-10 | 2.4234e-10 | 1.2444e-11 | 393711.937
483735.594 | 3.4457e-09 | 3.9565e-09 | 1.166e-10 | 5.3783e-09 | 4.1168e-09 | 2.169e-10 | 5.8351e-10 | 2.4244e-10 | 1.2383e-11 | 393724.125
483747.75 | 3.445e-09 | 3.9393e-09 | 1.1676e-10 | 5.3849e-09 | 4.1011e-09 | 2.162e-10 | 5.895e-10 | 2.3912e-10 | 1.2267e-11 | 393736.281
483759.906 | 3.4038e-09 | 4.0346e-09 | 1.1642e-10 | 5.3887e-09 | 4.1307e-09 | 2.1672e-10 | 5.8441e-10 | 2.412e-10 | 1.2306e-11 | 393748.437
483772.094 | 3.4331e-09 | 3.9744e-09 | 1.1593e-10 | 5.3772e-09 | 4.1332e-09 | 2.1619e-10 | 5.8774e-10 | 2.3983e-10 | 1.2524e-11 | 393760.625
483784.25 | 3.461e-09 | 3.9832e-09 | 1.18e-10 | 5.4022e-09 | 4.0935e-09 | 2.1563e-10 | 5.9134e-10 | 2.394e-10 | 1.2182e-11 | 393772.781
483796.406 | 3.4185e-09 | 4.0103e-09 | 1.1599e-10 | 5.3672e-09 | 4.1269e-09 | 2.1657e-10 | 5.9368e-10 | 2.3909e-10 | 1.2318e-11 | 393784.937
483808.594 | 3.4436e-09 | 3.9988e-09 | 1.1546e-10 | 5.3946e-09 | 4.1782e-09 | 2.1688e-10 | 5.761e-10 | 2.3983e-10 | 1.2084e-11 | 393797.125
483820.75 | 3.4906e-09 | 3.9847e-09 | 1.1645e-10 | 5.3205e-09 | 4.1213e-09 | 2.1827e-10 | 5.8196e-10 | 2.3929e-10 | 1.2491e-11 | 393809.281
483832.938 | 3.3903e-09 | 3.9749e-09 | 1.1544e-10 | 5.3689e-09 | 4.1261e-09 | 2.1844e-10 | 5.7656e-10 | 2.4128e-10 | 1.2305e-11 | 393821.469
483845.094 | 3.4112e-09 | 3.9493e-09 | 1.1556e-10 | 5.4591e-09 | 4.1349e-09 | 2.1617e-10 | 5.8763e-10 | 2.3818e-10 | 1.2226e-11 | 393833.625
483857.25 | 3.4495e-09 | 3.982e-09 | 1.154e-10 | 5.403e-09 | 4.1681e-09 | 2.1944e-10 | 5.793e-10 | 2.4257e-10 | 1.2194e-11 | 393845.781
483869.438 | 3.4637e-09 | 3.9519e-09 | 1.1469e-10 | 5.4207e-09 | 4.1174e-09 | 2.1631e-10 | 5.8702e-10 | 2.3823e-10 | 1.2238e-11 | 393857.969
483881.594 | 3.4744e-09 | 3.9519e-09 | 1.1601e-10 | 5.3689e-09 | 4.1182e-09 | 2.1694e-10 | 5.8021e-10 | 2.4209e-10 | 1.2235e-11 | 393870.125
483893.75 | 3.4113e-09 | 3.9583e-09 | 1.159e-10 | 5.4602e-09 | 4.1142e-09 | 2.1502e-10 | 5.8582e-10 | 2.4075e-10 | 1.2338e-11 | 393882.281
483905.938 | 3.434e-09 | 3.9903e-09 | 1.1576e-10 | 5.3737e-09 | 4.0793e-09 | 2.1792e-10 | 5.7839e-10 | 2.4064e-10 | 1.2226e-11 | 393894.469
483918.094 | 3.448e-09 | 3.9651e-09 | 1.153e-10 | 5.3796e-09 | 4.1185e-09 | 2.1653e-10 | 5.8014e-10 | 2.4037e-10 | 1.2371e-11 | 393906.625
483930.25 | 3.4115e-09 | 3.9623e-09 | 1.1632e-10 | 5.4054e-09 | 4.1266e-09 | 2.1647e-10 | 5.8057e-10 | 2.3778e-10 | 1.21e-11 | 393918.781
483942.438 | 3.44e-09 | 3.9968e-09 | 1.1676e-10 | 5.3486e-09 | 4.1079e-09 | 2.1788e-10 | 5.85e-10 | 2.4142e-10 | 1.2391e-11 | 393930.969
483954.594 | 3.4541e-09 | 3.9661e-09 | 1.159e-10 | 5.4038e-09 | 4.0971e-09 | 2.1633e-10 | 5.872e-10 | 2.4027e-10 | 1.241e-11 | 393943.125
483966.75 | 3.4488e-09 | 3.9943e-09 | 1.1566e-10 | 5.3093e-09 | 4.0995e-09 | 2.1544e-10 | 5.8117e-10 | 2.381e-10 | 1.2081e-11 | 393955.281
483978.938 | 3.3965e-09 | 3.9526e-09 | 1.1638e-10 | 5.2858e-09 | 4.1204e-09 | 2.1379e-10 | 5.7768e-10 | 2.4106e-10 | 1.2249e-11 | 393967.469
483991.094 | 3.3986e-09 | 3.955e-09 | 1.1603e-10 | 5.3991e-09 | 4.1156e-09 | 2.1362e-10 | 5.7636e-10 | 2.3782e-10 | 1.2399e-11 | 393979.625
484003.25 | 3.4095e-09 | 3.9911e-09 | 1.1631e-10 | 5.3929e-09 | 4.0878e-09 | 2.1906e-10 | 5.8374e-10 | 2.4059e-10 | 1.2245e-11 | 393991.781
484015.438 | 3.4368e-09 | 3.9592e-09 | 1.1626e-10 | 5.3494e-09 | 4.1073e-09 | 2.167e-10 | 5.8504e-10 | 2.4086e-10 | 1.235e-11 | 394003.969
484027.594 | 3.4383e-09 | 3.9548e-09 | 1.1651e-10 | 5.3759e-09 | 4.1293e-09 | 2.1911e-10 | 5.8271e-10 | 2.4057e-10 | 1.2074e-11 | 394016.125
484039.75 | 3.4365e-09 | 3.9507e-09 | 1.1569e-10 | 5.3633e-09 | 4.108e-09 | 2.1565e-10 | 5.7751e-10 | 2.3764e-10 | 1.2197e-11 | 394028.281
484051.938 | 3.4223e-09 | 3.9468e-09 | 1.166e-10 | 5.3149e-09 | 4.109e-09 | 2.1616e-10 | 5.8361e-10 | 2.4002e-10 | 1.2221e-11 | 394040.469
484064.094 | 3.4135e-09 | 3.9978e-09 | 1.1569e-10 | 5.2905e-09 | 4.0962e-09 | 2.1626e-10 | 5.8178e-10 | 2.4067e-10 | 1.2268e-11 | 394052.625
484076.25 | 3.4203e-09 | 3.934e-09 | 1.1342e-10 | 5.332e-09 | 4.0802e-09 | 2.1485e-10 | 5.7329e-10 | 2.3823e-10 | 1.2161e-11 | 394064.781
484088.438 | 3.4129e-09 | 3.9397e-09 | 1.163e-10 | 5.368e-09 | 4.1151e-09 | 2.1468e-10 | 5.8451e-10 | 2.3934e-10 | 1.2202e-11 | 394076.969
484100.594 | 3.4407e-09 | 3.9718e-09 | 1.1567e-10 | 5.3119e-09 | 4.0698e-09 | 2.1651e-10 | 5.7894e-10 | 2.3885e-10 | 1.2241e-11 | 394089.125
484112.75 | 3.4126e-09 | 3.9416e-09 | 1.1598e-10 | 5.3944e-09 | 4.0602e-09 | 2.1534e-10 | 5.7286e-10 | 2.3912e-10 | 1.23e-11 | 394101.281
484124.938 | 3.4024e-09 | 3.9382e-09 | 1.1543e-10 | 5.3353e-09 | 4.11e-09 | 2.1487e-10 | 5.819e-10 | 2.3964e-10 | 1.2099e-11 | 394113.469
484137.094 | 3.4107e-09 | 4.0088e-09 | 1.153e-10 | 5.4009e-09 | 4.0581e-09 | 2.1486e-10 | 5.7394e-10 | 2.3991e-10 | 1.239e-11 | 394125.625
484149.25 | 3.4316e-09 | 3.9183e-09 | 1.1499e-10 | 5.3287e-09 | 4.0563e-09 | 2.1282e-10 | 5.8059e-10 | 2.3969e-10 | 1.2151e-11 | 394137.781
484161.438 | 3.4241e-09 | 3.959e-09 | 1.1646e-10 | 5.3405e-09 | 4.1016e-09 | 2.1493e-10 | 5.7914e-10 | 2.3866e-10 | 1.2339e-11 | 394149.969
484173.594 | 3.3803e-09 | 3.9312e-09 | 1.1555e-10 | 5.3454e-09 | 4.0896e-09 | 2.155e-10 | 5.8219e-10 | 2.386e-10 | 1.2374e-11 | 394162.125
484185.75 | 3.4394e-09 | 3.9449e-09 | 1.158e-10 | 5.337e-09 | 4.0619e-09 | 2.1378e-10 | 5.8032e-10 | 2.4052e-10 | 1.1985e-11 | 394174.281
484197.938 | 3.4438e-09 | 3.9328e-09 | 1.1669e-10 | 5.3696e-09 | 4.111e-09 | 2.1462e-10 | 5.8862e-10 | 2.3997e-10 | 1.2327e-11 | 394186.469
484210.094 | 3.416e-09 | 3.9551e-09 | 1.1721e-10 | 5.3234e-09 | 4.0997e-09 | 2.1466e-10 | 5.798e-10 | 2.4078e-10 | 1.2437e-11 | 394198.625
484222.281 | 3.4409e-09 | 3.9442e-09 | 1.1664e-10 | 5.3675e-09 | 4.0906e-09 | 2.1744e-10 | 5.809e-10 | 2.3902e-10 | 1.2178e-11 | 394210.812
484234.438 | 3.4254e-09 | 3.9849e-09 | 1.1551e-10 | 5.3535e-09 | 4.0812e-09 | 2.1556e-10 | 5.8014e-10 | 2.3974e-10 | 1.2236e-11 | 394222.969
484246.594 | 3.4453e-09 | 3.9415e-09 | 1.1634e-10 | 5.365e-09 | 4.1512e-09 | 2.1712e-10 | 5.8415e-10 | 2.4143e-10 | 1.2227e-11 | 394235.125
484258.781 | 3.4411e-09 | 3.9406e-09 | 1.1442e-10 | 5.3886e-09 | 4.0738e-09 | 2.143e-10 | 5.8101e-10 | 2.3871e-10 | 1.2232e-11 | 394247.312
484270.938 | 3.44e-09 | 3.9732e-09 | 1.1582e-10 | 5.3997e-09 | 4.1434e-09 | 2.1496e-10 | 5.7801e-10 | 2.3863e-10 | 1.2159e-11 | 394259.469
484283.094 | 3.4215e-09 | 3.9743e-09 | 1.176e-10 | 5.3831e-09 | 4.1038e-09 | 2.157e-10 | 5.9019e-10 | 2.4047e-10 | 1.2266e-11 | 394271.625
484295.281 | 3.4429e-09 | 3.9346e-09 | 1.1503e-10 | 5.3681e-09 | 4.0875e-09 | 2.1643e-10 | 5.797e-10 | 2.3951e-10 | 1.2201e-11 | 394283.812
484307.438 | 3.4014e-09 | 3.9136e-09 | 1.1595e-10 | 5.3424e-09 | 4.0589e-09 | 2.1378e-10 | 5.8339e-10 | 2.3766e-10 | 1.2152e-11 | 394295.969
484319.594 | 3.4184e-09 | 3.9464e-09 | 1.1709e-10 | 5.339e-09 | 4.0332e-09 | 2.1512e-10 | 5.7785e-10 | 2.4068e-10 | 1.2356e-11 | 394308.125
484331.781 | 3.3687e-09 | 3.9462e-09 | 1.1612e-10 | 5.4201e-09 | 4.0842e-09 | 2.1576e-10 | 5.7605e-10 | 2.3928e-10 | 1.2222e-11 | 394320.312
484343.938 | 3.3982e-09 | 3.9487e-09 | 1.1609e-10 | 5.3529e-09 | 4.0512e-09 | 2.1243e-10 | 5.8231e-10 | 2.3881e-10 | 1.2163e-11 | 394332.469
484356.094 | 3.4216e-09 | 3.9629e-09 | 1.1693e-10 | 5.3737e-09 | 4.0507e-09 | 2.1524e-10 | 5.8062e-10 | 2.3751e-10 | 1.2276e-11 | 394344.625
484368.281 | 3.3921e-09 | 4.0054e-09 | 1.1527e-10 | 5.2961e-09 | 4.0818e-09 | 2.1386e-10 | 5.782e-10 | 2.3899e-10 | 1.2221e-11 | 394356.812
484380.438 | 3.3723e-09 | 3.9851e-09 | 1.1582e-10 | 5.4202e-09 | 4.0986e-09 | 2.1493e-10 | 5.7626e-10 | 2.4097e-10 | 1.2273e-11 | 394368.969
484392.594 | 3.4323e-09 | 3.9441e-09 | 1.1627e-10 | 5.4154e-09 | 4.0859e-09 | 2.1428e-10 | 5.8472e-10 | 2.4016e-10 | 1.2033e-11 | 394381.125
484404.781 | 3.4096e-09 | 3.9574e-09 | 1.1453e-10 | 5.4005e-09 | 4.0843e-09 | 2.1596e-10 | 5.7755e-10 | 2.3769e-10 | 1.2361e-11 | 394393.312
484416.938 | 3.3992e-09 | 3.9611e-09 | 1.1506e-10 | 5.3023e-09 | 4.1109e-09 | 2.1338e-10 | 5.8589e-10 | 2.3866e-10 | 1.2199e-11 | 394405.469
484429.094 | 3.3842e-09 | 3.952e-09 | 1.1561e-10 | 5.3545e-09 | 4.0919e-09 | 2.1407e-10 | 5.8416e-10 | 2.3908e-10 | 1.2285e-11 | 394417.625
484441.281 | 3.3991e-09 | 3.9642e-09 | 1.1583e-10 | 5.337e-09 | 4.0821e-09 | 2.1467e-10 | 5.8314e-10 | 2.3796e-10 | 1.2322e-11 | 394429.812
484453.438 | 3.3884e-09 | 3.959e-09 | 1.1358e-10 | 5.3497e-09 | 4.1091e-09 | 2.1689e-10 | 5.7927e-10 | 2.3903e-10 | 1.2108e-11 | 394441.969
484465.594 | 3.4144e-09 | 3.9099e-09 | 1.1466e-10 | 5.3817e-09 | 4.07e-09 | 2.1792e-10 | 5.8749e-10 | 2.3908e-10 | 1.2198e-11 | 394454.125
484477.781 | 3.4265e-09 | 3.9661e-09 | 1.1565e-10 | 5.3552e-09 | 4.0887e-09 | 2.1406e-10 | 5.8154e-10 | 2.4102e-10 | 1.2217e-11 | 394466.312
484489.938 | 3.3786e-09 | 3.9395e-09 | 1.1567e-10 | 5.3951e-09 | 4.1699e-09 | 2.1503e-10 | 5.8594e-10 | 2.4277e-10 | 1.223e-11 | 394478.469
484502.094 | 3.4116e-09 | 3.9433e-09 | 1.1533e-10 | 5.3689e-09 | 4.055e-09 | 2.1617e-10 | 5.8187e-10 | 2.4078e-10 | 1.2122e-11 | 394490.625
484514.281 | 3.4176e-09 | 3.9563e-09 | 1.157e-10 | 5.3713e-09 | 4.071e-09 | 2.137e-10 | 5.835e-10 | 2.3968e-10 | 1.2227e-11 | 394502.812
484526.438 | 3.4373e-09 | 3.9427e-09 | 1.1568e-10 | 5.3321e-09 | 4.0512e-09 | 2.1735e-10 | 5.8399e-10 | 2.4018e-10 | 1.2332e-11 | 394514.969
484538.594 | 3.3737e-09 | 3.9617e-09 | 1.1655e-10 | 5.4053e-09 | 4.0916e-09 | 2.1576e-10 | 5.8073e-10 | 2.4025e-10 | 1.2167e-11 | 394527.125
484550.781 | 3.4013e-09 | 3.9706e-09 | 1.1747e-10 | 5.4648e-09 | 4.116e-09 | 2.1929e-10 | 5.9276e-10 | 2.3765e-10 | 1.227e-11 | 394539.312
484562.938 | 3.4362e-09 | 3.9418e-09 | 1.1567e-10 | 5.424e-09 | 4.1004e-09 | 2.1579e-10 | 5.8766e-10 | 2.4095e-10 | 1.2208e-11 | 394551.469
484575.094 | 3.4458e-09 | 3.9468e-09 | 1.1774e-10 | 5.3942e-09 | 4.108e-09 | 2.1547e-10 | 5.8115e-10 | 2.4034e-10 | 1.2251e-11 | 394563.625
484587.281 | 3.4062e-09 | 3.8983e-09 | 1.1533e-10 | 5.3871e-09 | 4.102e-09 | 2.1503e-10 | 5.8159e-10 | 2.3771e-10 | 1.2329e-11 | 394575.812
484599.438 | 3.386e-09 | 3.9317e-09 | 1.1556e-10 | 5.3251e-09 | 4.0758e-09 | 2.1281e-10 | 5.8143e-10 | 2.3997e-10 | 1.2342e-11 | 394587.969
484611.625 | 3.4067e-09 | 3.9409e-09 | 1.1694e-10 | 5.3649e-09 | 4.084e-09 | 2.1682e-10 | 5.8339e-10 | 2.3932e-10 | 1.2292e-11 | 394600.156
484623.781 | 3.4069e-09 | 3.9369e-09 | 1.1565e-10 | 5.3443e-09 | 4.0755e-09 | 2.1537e-10 | 5.8453e-10 | 2.3958e-10 | 1.2361e-11 | 394612.312
484635.938 | 3.4043e-09 | 3.9289e-09 | 1.1594e-10 | 5.3811e-09 | 4.0449e-09 | 2.1643e-10 | 5.867e-10 | 2.3894e-10 | 1.2219e-11 | 394624.469
484648.125 | 3.4323e-09 | 3.956e-09 | 1.1528e-10 | 5.3901e-09 | 4.1251e-09 | 2.1586e-10 | 5.7826e-10 | 2.4e-10 | 1.2354e-11 | 394636.656
484660.281 | 3.433e-09 | 3.9567e-09 | 1.1682e-10 | 5.4128e-09 | 4.1232e-09 | 2.1495e-10 | 5.7982e-10 | 2.4128e-10 | 1.1936e-11 | 394648.812
484672.438 | 3.442e-09 | 3.9547e-09 | 1.1606e-10 | 5.4026e-09 | 4.0549e-09 | 2.1387e-10 | 5.8059e-10 | 2.4077e-10 | 1.2258e-11 | 394660.969
484684.625 | 3.4212e-09 | 3.9948e-09 | 1.1537e-10 | 5.3059e-09 | 4.0884e-09 | 2.1423e-10 | 5.8154e-10 | 2.4055e-10 | 1.2226e-11 | 394673.156
484696.781 | 3.4306e-09 | 3.9547e-09 | 1.1716e-10 | 5.3316e-09 | 4.1007e-09 | 2.1644e-10 | 5.7712e-10 | 2.3928e-10 | 1.2226e-11 | 394685.312
484708.938 | 3.3918e-09 | 3.9115e-09 | 1.1579e-10 | 5.3186e-09 | 4.1201e-09 | 2.1468e-10 | 5.7694e-10 | 2.4165e-10 | 1.2177e-11 | 394697.469
484721.125 | 3.3964e-09 | 3.9682e-09 | 1.1468e-10 | 5.3985e-09 | 4.0895e-09 | 2.1506e-10 | 5.8458e-10 | 2.4069e-10 | 1.2374e-11 | 394709.656
484733.281 | 3.4066e-09 | 3.9475e-09 | 1.1628e-10 | 5.3627e-09 | 4.081e-09 | 2.1343e-10 | 5.7699e-10 | 2.3677e-10 | 1.2084e-11 | 394721.812
484745.438 | 3.4446e-09 | 3.9755e-09 | 1.1557e-10 | 5.3316e-09 | 4.1159e-09 | 2.1492e-10 | 5.7876e-10 | 2.3932e-10 | 1.2554e-11 | 394733.969
484757.625 | 3.4268e-09 | 3.9566e-09 | 1.158e-10 | 5.353e-09 | 4.0753e-09 | 2.163e-10 | 5.8466e-10 | 2.399e-10 | 1.222e-11 | 394746.156
484769.781 | 3.4048e-09 | 3.9327e-09 | 1.1487e-10 | 5.3786e-09 | 4.0477e-09 | 2.1584e-10 | 5.7778e-10 | 2.3948e-10 | 1.2286e-11 | 394758.312
484781.938 | 3.4121e-09 | 3.9322e-09 | 1.1556e-10 | 5.3669e-09 | 4.0685e-09 | 2.151e-10 | 5.7664e-10 | 2.3901e-10 | 1.2132e-11 | 394770.469
484794.125 | 3.3732e-09 | 3.9559e-09 | 1.1622e-10 | 5.3674e-09 | 4.0635e-09 | 2.1364e-10 | 5.7502e-10 | 2.3944e-10 | 1.2122e-11 | 394782.656
484806.281 | 3.4342e-09 | 3.9493e-09 | 1.1589e-10 | 5.3478e-09 | 4.0909e-09 | 2.148e-10 | 5.8489e-10 | 2.4202e-10 | 1.2132e-11 | 394794.812
484818.438 | 3.4054e-09 | 3.9376e-09 | 1.1599e-10 | 5.3738e-09 | 4.105e-09 | 2.1551e-10 | 5.8441e-10 | 2.371e-10 | 1.2238e-11 | 394806.969
484830.625 | 3.3709e-09 | 3.9833e-09 | 1.156e-10 | 5.3872e-09 | 4.071e-09 | 2.1258e-10 | 5.7717e-10 | 2.3759e-10 | 1.237e-11 | 394819.156
484842.781 | 3.424e-09 | 3.9572e-09 | 1.1517e-10 | 5.4067e-09 | 4.075e-09 | 2.1414e-10 | 5.752e-10 | 2.3802e-10 | 1.2131e-11 | 394831.312
484854.938 | 3.4366e-09 | 3.9665e-09 | 1.1571e-10 | 5.3857e-09 | 4.1239e-09 | 2.1532e-10 | 5.7709e-10 | 2.3902e-10 | 1.2324e-11 | 394843.469
484867.125 | 3.416e-09 | 3.9388e-09 | 1.1518e-10 | 5.4286e-09 | 4.0834e-09 | 2.1596e-10 | 5.8035e-10 | 2.3916e-10 | 1.2238e-11 | 394855.656
484879.281 | 3.3603e-09 | 3.9635e-09 | 1.149e-10 | 5.3452e-09 | 4.0769e-09 | 2.1561e-10 | 5.8629e-10 | 2.3989e-10 | 1.2347e-11 | 394867.812
484891.438 | 3.3809e-09 | 3.9725e-09 | 1.1584e-10 | 5.3643e-09 | 4.0657e-09 | 2.1533e-10 | 5.761e-10 | 2.4032e-10 | 1.2224e-11 | 394879.969
484903.625 | 3.4472e-09 | 3.905e-09 | 1.1584e-10 | 5.3465e-09 | 4.0829e-09 | 2.1642e-10 | 5.7492e-10 | 2.3688e-10 | 1.2249e-11 | 394892.156
484915.781 | 3.4487e-09 | 3.9609e-09 | 1.1482e-10 | 5.3506e-09 | 4.1295e-09 | 2.1456e-10 | 5.8143e-10 | 2.379e-10 | 1.2264e-11 | 394904.312
484927.938 | 3.4316e-09 | 3.9344e-09 | 1.1615e-10 | 5.3256e-09 | 4.0659e-09 | 2.1307e-10 | 5.7819e-10 | 2.3967e-10 | 1.2237e-11 | 394916.469
484940.125 | 3.4276e-09 | 3.9138e-09 | 1.1578e-10 | 5.3212e-09 | 4.0906e-09 | 2.1209e-10 | 5.7889e-10 | 2.3718e-10 | 1.2292e-11 | 394928.656
484952.281 | 3.3894e-09 | 3.9363e-09 | 1.1511e-10 | 5.3163e-09 | 4.0981e-09 | 2.1494e-10 | 5.8133e-10 | 2.3731e-10 | 1.2235e-11 | 394940.812
484964.438 | 3.37e-09 | 3.9347e-09 | 1.1614e-10 | 5.4061e-09 | 4.0798e-09 | 2.1564e-10 | 5.7736e-10 | 2.3928e-10 | 1.2132e-11 | 394952.969
484976.625 | 3.4314e-09 | 3.9166e-09 | 1.1646e-10 | 5.3722e-09 | 4.0643e-09 | 2.1413e-10 | 5.7785e-10 | 2.3866e-10 | 1.2189e-11 | 394965.156
484988.781 | 3.4181e-09 | 3.964e-09 | 1.1566e-10 | 5.3527e-09 | 4.0914e-09 | 2.1376e-10 | 5.785e-10 | 2.3833e-10 | 1.2213e-11 | 394977.312
485000.969 | 3.3867e-09 | 3.9464e-09 | 1.1648e-10 | 5.4027e-09 | 4.0501e-09 | 2.148e-10 | 5.7736e-10 | 2.3975e-10 | 1.2165e-11 | 394989.5
485013.125 | 3.4047e-09 | 3.9409e-09 | 1.153e-10 | 5.3168e-09 | 4.0285e-09 | 2.1479e-10 | 5.7514e-10 | 2.3628e-10 | 1.2072e-11 | 395001.656
485025.281 | 3.3573e-09 | 3.9381e-09 | 1.1517e-10 | 5.3311e-09 | 4.0656e-09 | 2.1238e-10 | 5.7915e-10 | 2.3708e-10 | 1.2155e-11 | 395013.812
485037.469 | 3.4068e-09 | 3.927e-09 | 1.1536e-10 | 5.325e-09 | 4.0825e-09 | 2.1421e-10 | 5.7855e-10 | 2.3757e-10 | 1.2194e-11 | 395026
485049.625 | 3.4214e-09 | 3.967e-09 | 1.1421e-10 | 5.3283e-09 | 4.0819e-09 | 2.1523e-10 | 5.8067e-10 | 2.4017e-10 | 1.2138e-11 | 395038.156
485061.781 | 3.4548e-09 | 3.9316e-09 | 1.1526e-10 | 5.3411e-09 | 4.0946e-09 | 2.1468e-10 | 5.78e-10 | 2.3582e-10 | 1.2171e-11 | 395050.312
485073.969 | 3.4212e-09 | 3.9558e-09 | 1.1529e-10 | 5.4189e-09 | 4.1039e-09 | 2.1251e-10 | 5.8157e-10 | 2.3839e-10 | 1.21e-11 | 395062.5
485086.125 | 3.4202e-09 | 3.9712e-09 | 1.1408e-10 | 5.3437e-09 | 4.0956e-09 | 2.1409e-10 | 5.8279e-10 | 2.3832e-10 | 1.224e-11 | 395074.656
485098.281 | 3.4324e-09 | 3.9441e-09 | 1.1573e-10 | 5.2577e-09 | 4.0857e-09 | 2.1596e-10 | 5.7553e-10 | 2.3906e-10 | 1.2272e-11 | 395086.812
485110.469 | 3.4186e-09 | 3.937e-09 | 1.1501e-10 | 5.3105e-09 | 4.0603e-09 | 2.1363e-10 | 5.7912e-10 | 2.3794e-10 | 1.2122e-11 | 395099
485122.625 | 3.3854e-09 | 3.9138e-09 | 1.1517e-10 | 5.3149e-09 | 4.0771e-09 | 2.1538e-10 | 5.8194e-10 | 2.3865e-10 | 1.2245e-11 | 395111.156
485134.781 | 3.4488e-09 | 3.9137e-09 | 1.1504e-10 | 5.2833e-09 | 4.0913e-09 | 2.1383e-10 | 5.8587e-10 | 2.3744e-10 | 1.2105e-11 | 395123.312
485146.969 | 3.3775e-09 | 3.9525e-09 | 1.1591e-10 | 5.3007e-09 | 4.0194e-09 | 2.1505e-10 | 5.7946e-10 | 2.3981e-10 | 1.2192e-11 | 395135.5
485159.125 | 3.3962e-09 | 3.9481e-09 | 1.1491e-10 | 5.3768e-09 | 4.0865e-09 | 2.1383e-10 | 5.7247e-10 | 2.3814e-10 | 1.2326e-11 | 395147.656
485171.281 | 3.3809e-09 | 3.9067e-09 | 1.1433e-10 | 5.3118e-09 | 4.0682e-09 | 2.1437e-10 | 5.7718e-10 | 2.3309e-10 | 1.2206e-11 | 395159.812
485183.469 | 3.4267e-09 | 3.9138e-09 | 1.1391e-10 | 5.38e-09 | 4.077e-09 | 2.1441e-10 | 5.7038e-10 | 2.3669e-10 | 1.2077e-11 | 395172
485195.625 | 3.4145e-09 | 3.9698e-09 | 1.1433e-10 | 5.2284e-09 | 4.1e-09 | 2.1428e-10 | 5.7135e-10 | 2.3706e-10 | 1.1967e-11 | 395184.156
485207.781 | 3.3695e-09 | 3.9177e-09 | 1.1486e-10 | 5.2961e-09 | 4.0301e-09 | 2.1475e-10 | 5.7051e-10 | 2.3843e-10 | 1.2092e-11 | 395196.312
485219.969 | 3.4171e-09 | 3.9214e-09 | 1.16e-10 | 5.3493e-09 | 4.072e-09 | 2.1484e-10 | 5.7531e-10 | 2.3781e-10 | 1.2133e-11 | 395208.5
485232.125 | 3.4021e-09 | 3.9484e-09 | 1.157e-10 | 5.3543e-09 | 4.1163e-09 | 2.1581e-10 | 5.7812e-10 | 2.3936e-10 | 1.2135e-11 | 395220.656
485244.281 | 3.3605e-09 | 3.9558e-09 | 1.1563e-10 | 5.3331e-09 | 4.0917e-09 | 2.1432e-10 | 5.8362e-10 | 2.3941e-10 | 1.2281e-11 | 395232.812
485256.469 | 3.3951e-09 | 3.9436e-09 | 1.1527e-10 | 5.2994e-09 | 4.0702e-09 | 2.1588e-10 | 5.863e-10 | 2.3904e-10 | 1.2162e-11 | 395245
485268.625 | 3.4255e-09 | 3.9347e-09 | 1.1577e-10 | 5.3743e-09 | 4.0542e-09 | 2.1592e-10 | 5.7403e-10 | 2.3639e-10 | 1.2184e-11 | 395257.156
485280.781 | 3.3891e-09 | 3.9592e-09 | 1.1357e-10 | 5.2346e-09 | 4.0694e-09 | 2.1532e-10 | 5.7731e-10 | 2.3723e-10 | 1.2133e-11 | 395269.312
485292.969 | 3.4406e-09 | 3.9194e-09 | 1.1414e-10 | 5.3098e-09 | 4.0992e-09 | 2.1436e-10 | 5.7693e-10 | 2.3857e-10 | 1.2075e-11 | 395281.5
485305.125 | 3.3955e-09 | 3.9446e-09 | 1.1494e-10 | 5.324e-09 | 4.094e-09 | 2.1486e-10 | 5.7473e-10 | 2.3508e-10 | 1.2236e-11 | 395293.656
485317.281 | 3.397e-09 | 3.9497e-09 | 1.1474e-10 | 5.2613e-09 | 4.0739e-09 | 2.1446e-10 | 5.7968e-10 | 2.4028e-10 | 1.2001e-11 | 395305.812
485329.469 | 3.4184e-09 | 3.9478e-09 | 1.1581e-10 | 5.33e-09 | 4.0739e-09 | 2.1656e-10 | 5.7501e-10 | 2.3575e-10 | 1.221e-11 | 395318
485341.625 | 3.3865e-09 | 3.9817e-09 | 1.1354e-10 | 5.3011e-09 | 4.0575e-09 | 2.1736e-10 | 5.7448e-10 | 2.3578e-10 | 1.2287e-11 | 395330.156
485353.813 | 3.3851e-09 | 3.919e-09 | 1.1552e-10 | 5.336e-09 | 4.1262e-09 | 2.1371e-10 | 5.7841e-10 | 2.3815e-10 | 1.209e-11 | 395342.344
485365.969 | 3.3738e-09 | 3.9357e-09 | 1.1461e-10 | 5.3108e-09 | 4.0695e-09 | 2.1324e-10 | 5.7637e-10 | 2.3589e-10 | 1.2151e-11 | 395354.5
485378.125 | 3.3358e-09 | 3.9539e-09 | 1.1425e-10 | 5.3478e-09 | 4.0582e-09 | 2.1358e-10 | 5.6787e-10 | 2.3834e-10 | 1.2038e-11 | 395366.656
485390.313 | 3.3853e-09 | 3.9569e-09 | 1.1426e-10 | 5.2881e-09 | 4.0391e-09 | 2.1396e-10 | 5.7239e-10 | 2.3829e-10 | 1.2005e-11 | 395378.844
485402.469 | 3.3653e-09 | 3.8966e-09 | 1.1415e-10 | 5.3377e-09 | 4.0525e-09 | 2.1476e-10 | 5.7257e-10 | 2.3711e-10 | 1.2262e-11 | 395391
485414.625 | 3.3645e-09 | 3.9299e-09 | 1.1583e-10 | 5.3294e-09 | 4.0614e-09 | 2.1195e-10 | 5.7907e-10 | 2.3707e-10 | 1.23e-11 | 395403.156
485426.813 | 3.3863e-09 | 3.9142e-09 | 1.1497e-10 | 5.2788e-09 | 4.0537e-09 | 2.1371e-10 | 5.7227e-10 | 2.3789e-10 | 1.2123e-11 | 395415.344
485438.969 | 3.3666e-09 | 3.9874e-09 | 1.1496e-10 | 5.3059e-09 | 4.0773e-09 | 2.1618e-10 | 5.7061e-10 | 2.3795e-10 | 1.2172e-11 | 395427.5
485451.125 | 3.4119e-09 | 3.948e-09 | 1.1466e-10 | 5.283e-09 | 4.0834e-09 | 2.1272e-10 | 5.7951e-10 | 2.3676e-10 | 1.2266e-11 | 395439.656
485463.313 | 3.3899e-09 | 3.9275e-09 | 1.1393e-10 | 5.3039e-09 | 3.9982e-09 | 2.1339e-10 | 5.8047e-10 | 2.3689e-10 | 1.2244e-11 | 395451.844
485475.469 | 3.4295e-09 | 3.9089e-09 | 1.1455e-10 | 5.332e-09 | 4.0811e-09 | 2.1249e-10 | 5.7816e-10 | 2.3699e-10 | 1.2146e-11 | 395464
485487.625 | 3.3889e-09 | 3.9255e-09 | 1.1502e-10 | 5.272e-09 | 4.0748e-09 | 2.1378e-10 | 5.7851e-10 | 2.3899e-10 | 1.2305e-11 | 395476.156
485499.813 | 3.3919e-09 | 3.8893e-09 | 1.154e-10 | 5.2546e-09 | 4.0576e-09 | 2.1459e-10 | 5.7615e-10 | 2.3822e-10 | 1.2216e-11 | 395488.344
485511.969 | 3.3772e-09 | 3.9192e-09 | 1.1403e-10 | 5.3139e-09 | 4.0255e-09 | 2.1525e-10 | 5.666e-10 | 2.3797e-10 | 1.2145e-11 | 395500.5
485524.125 | 3.3513e-09 | 3.9192e-09 | 1.1458e-10 | 5.3035e-09 | 4.0509e-09 | 2.1296e-10 | 5.7521e-10 | 2.3733e-10 | 1.2118e-11 | 395512.656
485536.313 | 3.3696e-09 | 3.9343e-09 | 1.1541e-10 | 5.3426e-09 | 4.0277e-09 | 2.1437e-10 | 5.7439e-10 | 2.3559e-10 | 1.2111e-11 | 395524.844
485548.469 | 3.4147e-09 | 3.9327e-09 | 1.1531e-10 | 5.3796e-09 | 4.0726e-09 | 2.152e-10 | 5.7008e-10 | 2.367e-10 | 1.2138e-11 | 395537
485560.625 | 3.4039e-09 | 3.9234e-09 | 1.1517e-10 | 5.323e-09 | 4.0666e-09 | 2.1152e-10 | 5.7735e-10 | 2.3687e-10 | 1.2028e-11 | 395549.156
485572.813 | 3.3916e-09 | 3.9411e-09 | 1.1455e-10 | 5.3194e-09 | 4.0653e-09 | 2.1488e-10 | 5.7951e-10 | 2.3603e-10 | 1.223e-11 | 395561.344
485584.969 | 3.3763e-09 | 3.9357e-09 | 1.158e-10 | 5.3027e-09 | 4.0668e-09 | 2.1411e-10 | 5.7073e-10 | 2.3872e-10 | 1.2272e-11 | 395573.5
485597.125 | 3.3852e-09 | 3.907e-09 | 1.1621e-10 | 5.279e-09 | 4.0686e-09 | 2.1242e-10 | 5.703e-10 | 2.3835e-10 | 1.2152e-11 | 395585.656
485609.313 | 3.4096e-09 | 3.9325e-09 | 1.1485e-10 | 5.3338e-09 | 4.0964e-09 | 2.1571e-10 | 5.7895e-10 | 2.3609e-10 | 1.2144e-11 | 395597.844
485621.469 | 3.411e-09 | 3.9338e-09 | 1.1493e-10 | 5.3018e-09 | 4.038e-09 | 2.1517e-10 | 5.7379e-10 | 2.3601e-10 | 1.2208e-11 | 395610
485633.625 | 3.398e-09 | 3.9387e-09 | 1.1467e-10 | 5.3225e-09 | 4.0652e-09 | 2.13e-10 | 5.8226e-10 | 2.369e-10 | 1.236e-11 | 395622.156
485645.813 | 3.416e-09 | 3.952e-09 | 1.1496e-10 | 5.2914e-09 | 4.0438e-09 | 2.1528e-10 | 5.8328e-10 | 2.379e-10 | 1.211e-11 | 395634.344
485657.969 | 3.4028e-09 | 3.938e-09 | 1.1368e-10 | 5.3099e-09 | 4.068e-09 | 2.1546e-10 | 5.8062e-10 | 2.3824e-10 | 1.2333e-11 | 395646.5
485670.125 | 3.3643e-09 | 3.9817e-09 | 1.1523e-10 | 5.3384e-09 | 4.0869e-09 | 2.1269e-10 | 5.7538e-10 | 2.3672e-10 | 1.2296e-11 | 395658.656
485682.313 | 3.3613e-09 | 3.9311e-09 | 1.1481e-10 | 5.3542e-09 | 4.1007e-09 | 2.1476e-10 | 5.7463e-10 | 2.3635e-10 | 1.2148e-11 | 395670.844
485694.469 | 3.4075e-09 | 3.9272e-09 | 1.1428e-10 | 5.319e-09 | 4.0828e-09 | 2.1572e-10 | 5.7559e-10 | 2.3544e-10 | 1.2214e-11 | 395683
485706.625 | 3.4113e-09 | 3.9315e-09 | 1.1381e-10 | 5.2496e-09 | 4.072e-09 | 2.1286e-10 | 5.7331e-10 | 2.3598e-10 | 1.2306e-11 | 395695.156
485718.813 | 3.3626e-09 | 3.9251e-09 | 1.1453e-10 | 5.3087e-09 | 4.0618e-09 | 2.1264e-10 | 5.7387e-10 | 2.3567e-10 | 1.2162e-11 | 395707.344
485730.969 | 3.3847e-09 | 3.9244e-09 | 1.1567e-10 | 5.3363e-09 | 4.0679e-09 | 2.1091e-10 | 5.7851e-10 | 2.3587e-10 | 1.2121e-11 | 395719.5
485743.156 | 3.3919e-09 | 3.9094e-09 | 1.1598e-10 | 5.3404e-09 | 4.0696e-09 | 2.1267e-10 | 5.7808e-10 | 2.3496e-10 | 1.2225e-11 | 395731.687
485755.313 | 3.3668e-09 | 3.904e-09 | 1.1492e-10 | 5.3535e-09 | 4.0547e-09 | 2.1368e-10 | 5.6972e-10 | 2.3873e-10 | 1.2222e-11 | 395743.844
485767.469 | 3.3956e-09 | 3.94e-09 | 1.1448e-10 | 5.2845e-09 | 4.0664e-09 | 2.1403e-10 | 5.7591e-10 | 2.3897e-10 | 1.2186e-11 | 395756
485779.656 | 3.3786e-09 | 3.9377e-09 | 1.1451e-10 | 5.3113e-09 | 4.0639e-09 | 2.1407e-10 | 5.8009e-10 | 2.3605e-10 | 1.2191e-11 | 395768.187
485791.813 | 3.3838e-09 | 3.9568e-09 | 1.1482e-10 | 5.3158e-09 | 4.0895e-09 | 2.1408e-10 | 5.7936e-10 | 2.3708e-10 | 1.223e-11 | 395780.344
485803.969 | 3.3932e-09 | 3.9145e-09 | 1.1511e-10 | 5.2953e-09 | 4.0528e-09 | 2.1424e-10 | 5.853e-10 | 2.3881e-10 | 1.1886e-11 | 395792.5
485816.156 | 3.3492e-09 | 3.9359e-09 | 1.1606e-10 | 5.3523e-09 | 4.0907e-09 | 2.1407e-10 | 5.7993e-10 | 2.365e-10 | 1.2375e-11 | 395804.687
485828.313 | 3.4078e-09 | 3.9347e-09 | 1.1604e-10 | 5.3197e-09 | 4.0688e-09 | 2.1444e-10 | 5.7451e-10 | 2.3885e-10 | 1.2215e-11 | 395816.844
485840.469 | 3.4287e-09 | 3.9502e-09 | 1.1493e-10 | 5.3357e-09 | 4.0507e-09 | 2.1368e-10 | 5.7221e-10 | 2.3659e-10 | 1.2104e-11 | 395829
485852.656 | 3.4198e-09 | 3.8955e-09 | 1.1526e-10 | 5.3321e-09 | 4.0576e-09 | 2.1357e-10 | 5.8135e-10 | 2.3856e-10 | 1.2125e-11 | 395841.187
485864.813 | 3.4015e-09 | 3.8883e-09 | 1.1412e-10 | 5.2764e-09 | 4.0729e-09 | 2.1578e-10 | 5.7959e-10 | 2.376e-10 | 1.206e-11 | 395853.344
485876.969 | 3.3982e-09 | 3.9439e-09 | 1.1534e-10 | 5.3322e-09 | 4.0995e-09 | 2.1474e-10 | 5.7974e-10 | 2.3833e-10 | 1.2154e-11 | 395865.5
485889.156 | 3.3706e-09 | 3.9667e-09 | 1.1394e-10 | 5.3469e-09 | 4.0863e-09 | 2.146e-10 | 5.7103e-10 | 2.375e-10 | 1.2115e-11 | 395877.687
485901.313 | 3.385e-09 | 3.907e-09 | 1.1391e-10 | 5.2461e-09 | 4.0942e-09 | 2.136e-10 | 5.7252e-10 | 2.3624e-10 | 1.2244e-11 | 395889.844
485913.469 | 3.4114e-09 | 3.8989e-09 | 1.1579e-10 | 5.2833e-09 | 4.0721e-09 | 2.1451e-10 | 5.7764e-10 | 2.3865e-10 | 1.215e-11 | 395902
485925.656 | 3.4087e-09 | 4.0072e-09 | 1.1463e-10 | 5.3294e-09 | 4.1245e-09 | 2.156e-10 | 5.7445e-10 | 2.3828e-10 | 1.2185e-11 | 395914.187
485937.813 | 3.3961e-09 | 3.9073e-09 | 1.1396e-10 | 5.3248e-09 | 4.0327e-09 | 2.1463e-10 | 5.7873e-10 | 2.3787e-10 | 1.2126e-11 | 395926.344
485949.969 | 3.3919e-09 | 3.9107e-09 | 1.1469e-10 | 5.2409e-09 | 4.0531e-09 | 2.1375e-10 | 5.7807e-10 | 2.3597e-10 | 1.2419e-11 | 395938.5
485962.156 | 3.4073e-09 | 3.9037e-09 | 1.1454e-10 | 5.3228e-09 | 4.0846e-09 | 2.1506e-10 | 5.7268e-10 | 2.3715e-10 | 1.2065e-11 | 395950.687
485974.313 | 3.3808e-09 | 3.9225e-09 | 1.1493e-10 | 5.2586e-09 | 4.0561e-09 | 2.1258e-10 | 5.7949e-10 | 2.3852e-10 | 1.2437e-11 | 395962.844
485986.469 | 3.346e-09 | 3.9383e-09 | 1.1616e-10 | 5.3597e-09 | 4.0212e-09 | 2.142e-10 | 5.7967e-10 | 2.3719e-10 | 1.2145e-11 | 395975
485998.656 | 3.3889e-09 | 3.9126e-09 | 1.1568e-10 | 5.367e-09 | 4.0796e-09 | 2.1441e-10 | 5.7529e-10 | 2.3709e-10 | 1.2228e-11 | 395987.187
486010.813 | 3.393e-09 | 3.9287e-09 | 1.1561e-10 | 5.3229e-09 | 4.0068e-09 | 2.1212e-10 | 5.7352e-10 | 2.3785e-10 | 1.2091e-11 | 395999.344
486022.969 | 3.3632e-09 | 3.9245e-09 | 1.1471e-10 | 5.2461e-09 | 4.0639e-09 | 2.1333e-10 | 5.7203e-10 | 2.3623e-10 | 1.2156e-11 | 396011.5
486035.156 | 3.4032e-09 | 3.9254e-09 | 1.1526e-10 | 5.3173e-09 | 4.0733e-09 | 2.1406e-10 | 5.8217e-10 | 2.3697e-10 | 1.2239e-11 | 396023.687
486047.313 | 3.3832e-09 | 3.8987e-09 | 1.1473e-10 | 5.3002e-09 | 4.0689e-09 | 2.1386e-10 | 5.7852e-10 | 2.3702e-10 | 1.205e-11 | 396035.844
486059.469 | 3.3847e-09 | 3.8878e-09 | 1.1398e-10 | 5.2938e-09 | 4.0673e-09 | 2.1163e-10 | 5.739e-10 | 2.3743e-10 | 1.2189e-11 | 396048
486071.656 | 3.3882e-09 | 3.9046e-09 | 1.1466e-10 | 5.2624e-09 | 4.067e-09 | 2.1349e-10 | 5.7198e-10 | 2.3806e-10 | 1.2132e-11 | 396060.187
486083.813 | 3.3765e-09 | 3.9216e-09 | 1.1504e-10 | 5.2805e-09 | 4.0701e-09 | 2.1326e-10 | 5.6941e-10 | 2.3539e-10 | 1.219e-11 | 396072.344
486095.969 | 3.3874e-09 | 3.912e-09 | 1.1449e-10 | 5.2726e-09 | 4.0718e-09 | 2.1467e-10 | 5.7548e-10 | 2.3782e-10 | 1.2231e-11 | 396084.5
486108.156 | 3.3702e-09 | 3.9146e-09 | 1.1271e-10 | 5.3232e-09 | 4.0716e-09 | 2.139e-10 | 5.7151e-10 | 2.3863e-10 | 1.1999e-11 | 396096.687
486120.313 | 3.3699e-09 | 3.915e-09 | 1.1482e-10 | 5.3084e-09 | 4.0244e-09 | 2.1328e-10 | 5.7277e-10 | 2.3593e-10 | 1.2178e-11 | 396108.844
486132.5 | 3.3741e-09 | 3.8843e-09 | 1.1473e-10 | 5.3303e-09 | 4.0718e-09 | 2.1262e-10 | 5.7664e-10 | 2.3736e-10 | 1.2258e-11 | 396121.031
486144.656 | 3.3856e-09 | 3.9589e-09 | 1.1439e-10 | 5.3127e-09 | 4.0731e-09 | 2.122e-10 | 5.7852e-10 | 2.3431e-10 | 1.2023e-11 | 396133.187
486156.813 | 3.3512e-09 | 3.8985e-09 | 1.1517e-10 | 5.2685e-09 | 4.0436e-09 | 2.1338e-10 | 5.7313e-10 | 2.3425e-10 | 1.2186e-11 | 396145.344
486169 | 3.3624e-09 | 3.9375e-09 | 1.1481e-10 | 5.2853e-09 | 4.0288e-09 | 2.1326e-10 | 5.7103e-10 | 2.3537e-10 | 1.2194e-11 | 396157.531
486181.156 | 3.3416e-09 | 3.9361e-09 | 1.1348e-10 | 5.2762e-09 | 4.0753e-09 | 2.1346e-10 | 5.7258e-10 | 2.3857e-10 | 1.2176e-11 | 396169.687
486193.313 | 3.3809e-09 | 3.9121e-09 | 1.1325e-10 | 5.3161e-09 | 4.0328e-09 | 2.1436e-10 | 5.7088e-10 | 2.3852e-10 | 1.2224e-11 | 396181.844
486205.5 | 3.3631e-09 | 3.9324e-09 | 1.1479e-10 | 5.3104e-09 | 4.0977e-09 | 2.1382e-10 | 5.8112e-10 | 2.3745e-10 | 1.2084e-11 | 396194.031
486217.656 | 3.384e-09 | 3.9277e-09 | 1.1342e-10 | 5.2447e-09 | 4.0472e-09 | 2.1259e-10 | 5.8429e-10 | 2.3673e-10 | 1.2281e-11 | 396206.187
486229.813 | 3.3846e-09 | 3.9585e-09 | 1.1473e-10 | 5.2615e-09 | 4.0112e-09 | 2.1298e-10 | 5.7169e-10 | 2.3814e-10 | 1.208e-11 | 396218.344
486242 | 3.3995e-09 | 3.9131e-09 | 1.1332e-10 | 5.2994e-09 | 4.0683e-09 | 2.1324e-10 | 5.7415e-10 | 2.3656e-10 | 1.2132e-11 | 396230.531
486254.156 | 3.3137e-09 | 3.8848e-09 | 1.1328e-10 | 5.2591e-09 | 4.0653e-09 | 2.15e-10 | 5.7971e-10 | 2.3713e-10 | 1.1973e-11 | 396242.687
486266.313 | 3.4011e-09 | 3.9688e-09 | 1.1379e-10 | 5.3304e-09 | 3.9963e-09 | 2.138e-10 | 5.7465e-10 | 2.3418e-10 | 1.1935e-11 | 396254.844
486278.5 | 3.4015e-09 | 3.956e-09 | 1.1576e-10 | 5.3312e-09 | 4.1034e-09 | 2.1225e-10 | 5.7421e-10 | 2.3711e-10 | 1.2321e-11 | 396267.031
486290.656 | 3.3513e-09 | 3.9017e-09 | 1.1393e-10 | 5.3426e-09 | 4.0831e-09 | 2.1378e-10 | 5.7268e-10 | 2.3616e-10 | 1.216e-11 | 396279.187
486302.813 | 3.4026e-09 | 3.949e-09 | 1.1534e-10 | 5.3441e-09 | 4.0745e-09 | 2.1377e-10 | 5.7723e-10 | 2.3576e-10 | 1.2144e-11 | 396291.344
486315 | 3.4139e-09 | 3.9344e-09 | 1.1693e-10 | 5.3241e-09 | 4.052e-09 | 2.1263e-10 | 5.7562e-10 | 2.3707e-10 | 1.2272e-11 | 396303.531
486327.156 | 3.3665e-09 | 3.9212e-09 | 1.1448e-10 | 5.2792e-09 | 4.0097e-09 | 2.1402e-10 | 5.7512e-10 | 2.3767e-10 | 1.2156e-11 | 396315.687
486339.313 | 3.3475e-09 | 3.9154e-09 | 1.1524e-10 | 5.3296e-09 | 4.1072e-09 | 2.1259e-10 | 5.7595e-10 | 2.3795e-10 | 1.2209e-11 | 396327.844
486351.5 | 3.4101e-09 | 3.9641e-09 | 1.1461e-10 | 5.2589e-09 | 4.0901e-09 | 2.1367e-10 | 5.7345e-10 | 2.3656e-10 | 1.2062e-11 | 396340.031
486363.656 | 3.3864e-09 | 3.8932e-09 | 1.1441e-10 | 5.2989e-09 | 4.0509e-09 | 2.1177e-10 | 5.7505e-10 | 2.3599e-10 | 1.2086e-11 | 396352.187
486375.813 | 3.3798e-09 | 3.9137e-09 | 1.1464e-10 | 5.2863e-09 | 4.0676e-09 | 2.1334e-10 | 5.7233e-10 | 2.385e-10 | 1.2029e-11 | 396364.344
486388 | 3.3553e-09 | 3.9198e-09 | 1.1494e-10 | 5.3155e-09 | 4.0389e-09 | 2.1216e-10 | 5.8025e-10 | 2.3657e-10 | 1.2125e-11 | 396376.531
486400.156 | 3.388e-09 | 3.9221e-09 | 1.1514e-10 | 5.3443e-09 | 4.0758e-09 | 2.1342e-10 | 5.7857e-10 | 2.3492e-10 | 1.2362e-11 | 396388.687
486412.313 | 3.3543e-09 | 3.9191e-09 | 1.1466e-10 | 5.3428e-09 | 4.0495e-09 | 2.1221e-10 | 5.7731e-10 | 2.3721e-10 | 1.2151e-11 | 396400.844
486424.5 | 3.4387e-09 | 3.9223e-09 | 1.1441e-10 | 5.2714e-09 | 4.045e-09 | 2.1542e-10 | 5.8166e-10 | 2.3709e-10 | 1.2297e-11 | 396413.031
486436.656 | 3.3847e-09 | 3.9258e-09 | 1.1549e-10 | 5.2467e-09 | 4.0554e-09 | 2.123e-10 | 5.73e-10 | 2.3727e-10 | 1.2171e-11 | 396425.187
486448.813 | 3.4097e-09 | 3.9131e-09 | 1.1451e-10 | 5.2725e-09 | 4.0407e-09 | 2.1413e-10 | 5.7937e-10 | 2.4024e-10 | 1.2123e-11 | 396437.344
486461 | 3.4304e-09 | 3.9577e-09 | 1.1562e-10 | 5.268e-09 | 4.074e-09 | 2.1568e-10 | 5.8278e-10 | 2.3613e-10 | 1.2053e-11 | 396449.531
486473.156 | 3.3697e-09 | 3.9375e-09 | 1.144e-10 | 5.3176e-09 | 4.066e-09 | 2.1504e-10 | 5.7845e-10 | 2.3563e-10 | 1.2217e-11 | 396461.687
486485.313 | 3.3574e-09 | 3.9349e-09 | 1.1605e-10 | 5.3426e-09 | 4.0567e-09 | 2.1417e-10 | 5.7892e-10 | 2.3687e-10 | 1.2262e-11 | 396473.844
486497.5 | 3.4094e-09 | 3.8993e-09 | 1.1412e-10 | 5.2988e-09 | 4.0702e-09 | 2.151e-10 | 5.774e-10 | 2.3681e-10 | 1.2037e-11 | 396486.031
486509.656 | 3.4302e-09 | 3.8983e-09 | 1.1405e-10 | 5.3222e-09 | 4.0347e-09 | 2.1246e-10 | 5.8147e-10 | 2.3607e-10 | 1.234e-11 | 396498.187
486521.844 | 3.3698e-09 | 3.8905e-09 | 1.1399e-10 | 5.334e-09 | 4.089e-09 | 2.1334e-10 | 5.7393e-10 | 2.3897e-10 | 1.2065e-11 | 396510.375
486534 | 3.3574e-09 | 3.8816e-09 | 1.1485e-10 | 5.3529e-09 | 4.0302e-09 | 2.1292e-10 | 5.7679e-10 | 2.3812e-10 | 1.2045e-11 | 396522.531
486546.156 | 3.3628e-09 | 3.8902e-09 | 1.1536e-10 | 5.3223e-09 | 4.0586e-09 | 2.1466e-10 | 5.7569e-10 | 2.3485e-10 | 1.207e-11 | 396534.687
486558.344 | 3.3939e-09 | 3.905e-09 | 1.1461e-10 | 5.3109e-09 | 4.0393e-09 | 2.1214e-10 | 5.7832e-10 | 2.3737e-10 | 1.2221e-11 | 396546.875
486570.5 | 3.3646e-09 | 3.888e-09 | 1.1497e-10 | 5.3408e-09 | 4.0731e-09 | 2.1426e-10 | 5.8744e-10 | 2.3982e-10 | 1.2164e-11 | 396559.031
486582.656 | 3.3461e-09 | 3.8758e-09 | 1.1488e-10 | 5.2986e-09 | 4.0788e-09 | 2.1321e-10 | 5.7933e-10 | 2.3691e-10 | 1.2198e-11 | 396571.187
486594.844 | 3.3668e-09 | 3.9105e-09 | 1.1547e-10 | 5.344e-09 | 4.0692e-09 | 2.1311e-10 | 5.8268e-10 | 2.3747e-10 | 1.2264e-11 | 396583.375
486607 | 3.3727e-09 | 3.8896e-09 | 1.1492e-10 | 5.3569e-09 | 4.0864e-09 | 2.1321e-10 | 5.8189e-10 | 2.4003e-10 | 1.2074e-11 | 396595.531
486619.156 | 3.3853e-09 | 3.9307e-09 | 1.138e-10 | 5.3398e-09 | 4.0191e-09 | 2.1375e-10 | 5.855e-10 | 2.384e-10 | 1.2199e-11 | 396607.687
486631.344 | 3.3654e-09 | 3.9108e-09 | 1.1473e-10 | 5.3419e-09 | 4.0364e-09 | 2.1546e-10 | 5.8055e-10 | 2.3923e-10 | 1.2033e-11 | 396619.875
486643.5 | 3.3954e-09 | 3.903e-09 | 1.145e-10 | 5.2963e-09 | 4.039e-09 | 2.1507e-10 | 5.8095e-10 | 2.3629e-10 | 1.2091e-11 | 396632.031
486655.656 | 3.3552e-09 | 3.8886e-09 | 1.1446e-10 | 5.3697e-09 | 4.1265e-09 | 2.1386e-10 | 5.7515e-10 | 2.3907e-10 | 1.2163e-11 | 396644.187
486667.844 | 3.3654e-09 | 3.8664e-09 | 1.1405e-10 | 5.2761e-09 | 4.0348e-09 | 2.1219e-10 | 5.7801e-10 | 2.4164e-10 | 1.2148e-11 | 396656.375
486680 | 3.3811e-09 | 3.8899e-09 | 1.1583e-10 | 5.2882e-09 | 4.0722e-09 | 2.1512e-10 | 5.8155e-10 | 2.3816e-10 | 1.2199e-11 | 396668.531
486692.156 | 3.3925e-09 | 3.9419e-09 | 1.1446e-10 | 5.3527e-09 | 4.1062e-09 | 2.1323e-10 | 5.7806e-10 | 2.3753e-10 | 1.2094e-11 | 396680.687
486704.344 | 3.3831e-09 | 3.8841e-09 | 1.1497e-10 | 5.3223e-09 | 4.0552e-09 | 2.1328e-10 | 5.7948e-10 | 2.3972e-10 | 1.2155e-11 | 396692.875
486716.5 | 3.3304e-09 | 3.905e-09 | 1.1553e-10 | 5.4156e-09 | 4.0963e-09 | 2.1251e-10 | 5.8233e-10 | 2.3827e-10 | 1.2258e-11 | 396705.031
486728.656 | 3.353e-09 | 3.9309e-09 | 1.1602e-10 | 5.3664e-09 | 4.0284e-09 | 2.14e-10 | 5.7795e-10 | 2.3802e-10 | 1.2134e-11 | 396717.187
486740.844 | 3.3801e-09 | 3.947e-09 | 1.1536e-10 | 5.3417e-09 | 4.0618e-09 | 2.138e-10 | 5.8661e-10 | 2.3714e-10 | 1.1921e-11 | 396729.375
486753 | 3.3801e-09 | 3.9126e-09 | 1.1437e-10 | 5.3335e-09 | 4.1213e-09 | 2.1358e-10 | 5.8487e-10 | 2.3875e-10 | 1.2259e-11 | 396741.531
486765.156 | 3.41e-09 | 3.9304e-09 | 1.1387e-10 | 5.3034e-09 | 4.0336e-09 | 2.1373e-10 | 5.8597e-10 | 2.3905e-10 | 1.2127e-11 | 396753.687
486777.344 | 3.3863e-09 | 3.8923e-09 | 1.1419e-10 | 5.3131e-09 | 4.0519e-09 | 2.1597e-10 | 5.8018e-10 | 2.3712e-10 | 1.1977e-11 | 396765.875
486789.5 | 3.3445e-09 | 3.9136e-09 | 1.1504e-10 | 5.3119e-09 | 4.031e-09 | 2.1105e-10 | 5.6942e-10 | 2.3783e-10 | 1.1996e-11 | 396778.031
486801.656 | 3.3459e-09 | 3.8813e-09 | 1.147e-10 | 5.257e-09 | 4.1116e-09 | 2.1339e-10 | 5.7928e-10 | 2.3498e-10 | 1.2206e-11 | 396790.187
486813.844 | 3.4196e-09 | 3.89e-09 | 1.148e-10 | 5.3267e-09 | 4.0214e-09 | 2.1077e-10 | 5.781e-10 | 2.3593e-10 | 1.2245e-11 | 396802.375
486826 | 3.3566e-09 | 3.9097e-09 | 1.1343e-10 | 5.3187e-09 | 4.0107e-09 | 2.1192e-10 | 5.8158e-10 | 2.3806e-10 | 1.2122e-11 | 396814.531
486838.156 | 3.3852e-09 | 3.8893e-09 | 1.1272e-10 | 5.2842e-09 | 4.0068e-09 | 2.1197e-10 | 5.8066e-10 | 2.3521e-10 | 1.195e-11 | 396826.687
486850.344 | 3.3946e-09 | 3.9107e-09 | 1.1395e-10 | 5.3333e-09 | 4.0661e-09 | 2.1292e-10 | 5.7593e-10 | 2.3757e-10 | 1.1996e-11 | 396838.875
486862.5 | 3.3548e-09 | 3.9346e-09 | 1.1414e-10 | 5.2946e-09 | 4.0328e-09 | 2.1394e-10 | 5.7749e-10 | 2.3845e-10 | 1.1926e-11 | 396851.031
486874.688 | 3.3624e-09 | 3.8931e-09 | 1.1407e-10 | 5.2751e-09 | 4.0171e-09 | 2.1341e-10 | 5.7567e-10 | 2.3628e-10 | 1.213e-11 | 396863.219
486886.844 | 3.2903e-09 | 3.8757e-09 | 1.1347e-10 | 5.3082e-09 | 4.0167e-09 | 2.1495e-10 | 5.7377e-10 | 2.3749e-10 | 1.2139e-11 | 396875.375
486899 | 3.361e-09 | 3.9312e-09 | 1.1476e-10 | 5.3255e-09 | 4.0757e-09 | 2.1051e-10 | 5.7732e-10 | 2.3797e-10 | 1.1902e-11 | 396887.531
486911.188 | 3.3856e-09 | 3.9387e-09 | 1.1416e-10 | 5.3305e-09 | 4.0727e-09 | 2.15e-10 | 5.7013e-10 | 2.3503e-10 | 1.2102e-11 | 396899.719
486923.344 | 3.3881e-09 | 3.9219e-09 | 1.1505e-10 | 5.2717e-09 | 4.0332e-09 | 2.1338e-10 | 5.7576e-10 | 2.3736e-10 | 1.2044e-11 | 396911.875
486935.5 | 3.3433e-09 | 3.8719e-09 | 1.1498e-10 | 5.2768e-09 | 4.0245e-09 | 2.1151e-10 | 5.7195e-10 | 2.3699e-10 | 1.2116e-11 | 396924.031
486947.688 | 3.3639e-09 | 3.89e-09 | 1.1376e-10 | 5.2738e-09 | 4.0327e-09 | 2.1241e-10 | 5.7062e-10 | 2.3687e-10 | 1.215e-11 | 396936.219
486959.844 | 3.3731e-09 | 3.9226e-09 | 1.1569e-10 | 5.2934e-09 | 4.056e-09 | 2.1324e-10 | 5.746e-10 | 2.3755e-10 | 1.2019e-11 | 396948.375
486972 | 3.3406e-09 | 3.9123e-09 | 1.1501e-10 | 5.266e-09 | 4.0235e-09 | 2.1584e-10 | 5.8143e-10 | 2.3935e-10 | 1.2188e-11 | 396960.531
486984.188 | 3.3705e-09 | 3.8654e-09 | 1.1358e-10 | 5.2863e-09 | 4.0495e-09 | 2.1239e-10 | 5.761e-10 | 2.3889e-10 | 1.204e-11 | 396972.719
486996.344 | 3.3609e-09 | 3.8939e-09 | 1.1411e-10 | 5.2912e-09 | 4.0676e-09 | 2.1242e-10 | 5.7362e-10 | 2.3597e-10 | 1.2091e-11 | 396984.875
487008.5 | 3.3871e-09 | 3.864e-09 | 1.1472e-10 | 5.3003e-09 | 4.0412e-09 | 2.1154e-10 | 5.6944e-10 | 2.3617e-10 | 1.2275e-11 | 396997.031
487020.688 | 3.3847e-09 | 3.9027e-09 | 1.1497e-10 | 5.3176e-09 | 4.0674e-09 | 2.1317e-10 | 5.7618e-10 | 2.3708e-10 | 1.2289e-11 | 397009.219
487032.844 | 3.3509e-09 | 3.864e-09 | 1.1509e-10 | 5.2493e-09 | 4.0556e-09 | 2.1424e-10 | 5.7821e-10 | 2.3629e-10 | 1.2103e-11 | 397021.375
487045 | 3.3446e-09 | 3.8848e-09 | 1.1466e-10 | 5.2256e-09 | 4.0222e-09 | 2.1289e-10 | 5.7992e-10 | 2.3927e-10 | 1.2077e-11 | 397033.531
487057.188 | 3.4228e-09 | 3.8645e-09 | 1.1401e-10 | 5.3369e-09 | 4.0413e-09 | 2.1407e-10 | 5.7256e-10 | 2.3693e-10 | 1.211e-11 | 397045.719
487069.344 | 3.3689e-09 | 3.8732e-09 | 1.1603e-10 | 5.28e-09 | 4.0166e-09 | 2.14e-10 | 5.8246e-10 | 2.3732e-10 | 1.2214e-11 | 397057.875
487081.5 | 3.3617e-09 | 3.8628e-09 | 1.1557e-10 | 5.2949e-09 | 4.092e-09 | 2.1152e-10 | 5.7934e-10 | 2.3605e-10 | 1.2075e-11 | 397070.031
487093.688 | 3.3911e-09 | 3.9162e-09 | 1.1591e-10 | 5.3004e-09 | 4.0188e-09 | 2.1257e-10 | 5.7464e-10 | 2.3935e-10 | 1.2011e-11 | 397082.219
487105.844 | 3.3536e-09 | 3.9046e-09 | 1.153e-10 | 5.2727e-09 | 4.0347e-09 | 2.1133e-10 | 5.8052e-10 | 2.401e-10 | 1.2004e-11 | 397094.375
487118 | 3.3928e-09 | 3.9319e-09 | 1.1352e-10 | 5.3197e-09 | 4.0473e-09 | 2.1359e-10 | 5.7833e-10 | 2.389e-10 | 1.2231e-11 | 397106.531
487130.188 | 3.369e-09 | 3.8895e-09 | 1.1407e-10 | 5.3283e-09 | 4.0504e-09 | 2.1269e-10 | 5.7344e-10 | 2.3632e-10 | 1.206e-11 | 397118.719
487142.344 | 3.3494e-09 | 3.8975e-09 | 1.1557e-10 | 5.2945e-09 | 4.0443e-09 | 2.1279e-10 | 5.7325e-10 | 2.3729e-10 | 1.202e-11 | 397130.875
487154.5 | 3.3437e-09 | 3.8717e-09 | 1.1553e-10 | 5.2618e-09 | 4.0365e-09 | 2.13e-10 | 5.7039e-10 | 2.3689e-10 | 1.2216e-11 | 397143.031
487166.688 | 3.3603e-09 | 3.9496e-09 | 1.1422e-10 | 5.2921e-09 | 4.0082e-09 | 2.1472e-10 | 5.784e-10 | 2.3686e-10 | 1.1965e-11 | 397155.219
487178.844 | 3.3593e-09 | 3.833e-09 | 1.1555e-10 | 5.2987e-09 | 4.0321e-09 | 2.1439e-10 | 5.7103e-10 | 2.3563e-10 | 1.2077e-11 | 397167.375
487191 | 3.3624e-09 | 3.8764e-09 | 1.1471e-10 | 5.3004e-09 | 4.0443e-09 | 2.1261e-10 | 5.7751e-10 | 2.3598e-10 | 1.2327e-11 | 397179.531
487203.188 | 3.3955e-09 | 3.8816e-09 | 1.1551e-10 | 5.2639e-09 | 4.0034e-09 | 2.1353e-10 | 5.6989e-10 | 2.3621e-10 | 1.2016e-11 | 397191.719
487215.344 | 3.3967e-09 | 3.8743e-09 | 1.1471e-10 | 5.2925e-09 | 4.0501e-09 | 2.1266e-10 | 5.6691e-10 | 2.3712e-10 | 1.2062e-11 | 397203.875
487227.5 | 3.3773e-09 | 3.8634e-09 | 1.1318e-10 | 5.2887e-09 | 4.0339e-09 | 2.1551e-10 | 5.7173e-10 | 2.3665e-10 | 1.2156e-11 | 397216.031
487239.688 | 3.3839e-09 | 3.9167e-09 | 1.1364e-10 | 5.2567e-09 | 4.0676e-09 | 2.1243e-10 | 5.7881e-10 | 2.3532e-10 | 1.2042e-11 | 397228.219
487251.844 | 3.3584e-09 | 3.8968e-09 | 1.1419e-10 | 5.2563e-09 | 4.0233e-09 | 2.1086e-10 | 5.7102e-10 | 2.3429e-10 | 1.2018e-11 | 397240.375
487264.031 | 3.3717e-09 | 3.8732e-09 | 1.1466e-10 | 5.3483e-09 | 4.0498e-09 | 2.1319e-10 | 5.7466e-10 | 2.3713e-10 | 1.2052e-11 | 397252.562
487276.188 | 3.3625e-09 | 3.9028e-09 | 1.1374e-10 | 5.3137e-09 | 4.0229e-09 | 2.1137e-10 | 5.6868e-10 | 2.385e-10 | 1.2174e-11 | 397264.719
487288.344 | 3.37e-09 | 3.9053e-09 | 1.1317e-10 | 5.3237e-09 | 4.0078e-09 | 2.118e-10 | 5.7903e-10 | 2.3557e-10 | 1.2074e-11 | 397276.875
487300.531 | 3.35e-09 | 3.9028e-09 | 1.1475e-10 | 5.3025e-09 | 3.9918e-09 | 2.1606e-10 | 5.7538e-10 | 2.36e-10 | 1.2162e-11 | 397289.062
487312.688 | 3.3681e-09 | 3.9165e-09 | 1.1351e-10 | 5.2724e-09 | 4.0232e-09 | 2.1144e-10 | 5.7997e-10 | 2.3646e-10 | 1.2283e-11 | 397301.219
487324.844 | 3.3436e-09 | 3.891e-09 | 1.1408e-10 | 5.3405e-09 | 3.9942e-09 | 2.1046e-10 | 5.7028e-10 | 2.3689e-10 | 1.2131e-11 | 397313.375
487337.031 | 3.3613e-09 | 3.9014e-09 | 1.1413e-10 | 5.3501e-09 | 4.0201e-09 | 2.1145e-10 | 5.7509e-10 | 2.3494e-10 | 1.2056e-11 | 397325.562
487349.188 | 3.3716e-09 | 3.8579e-09 | 1.1452e-10 | 5.281e-09 | 3.9985e-09 | 2.1242e-10 | 5.6913e-10 | 2.363e-10 | 1.1956e-11 | 397337.719
487361.344 | 3.372e-09 | 3.9022e-09 | 1.139e-10 | 5.2967e-09 | 4.0129e-09 | 2.1228e-10 | 5.709e-10 | 2.3639e-10 | 1.2124e-11 | 397349.875
487373.531 | 3.3463e-09 | 3.8918e-09 | 1.1456e-10 | 5.2853e-09 | 4.0146e-09 | 2.1189e-10 | 5.7084e-10 | 2.3704e-10 | 1.2002e-11 | 397362.062
487385.688 | 3.364e-09 | 3.8457e-09 | 1.1361e-10 | 5.2496e-09 | 4.0208e-09 | 2.1417e-10 | 5.7499e-10 | 2.348e-10 | 1.2087e-11 | 397374.219
487397.844 | 3.3754e-09 | 3.8434e-09 | 1.1317e-10 | 5.2947e-09 | 4.0033e-09 | 2.1123e-10 | 5.6875e-10 | 2.378e-10 | 1.1948e-11 | 397386.375
487410.031 | 3.3527e-09 | 3.8643e-09 | 1.1411e-10 | 5.2051e-09 | 3.9879e-09 | 2.1222e-10 | 5.7562e-10 | 2.3938e-10 | 1.218e-11 | 397398.562
487422.188 | 3.3621e-09 | 3.8609e-09 | 1.1465e-10 | 5.3498e-09 | 4.0583e-09 | 2.1572e-10 | 5.7699e-10 | 2.3723e-10 | 1.2152e-11 | 397410.719
487434.344 | 3.3843e-09 | 3.9174e-09 | 1.1342e-10 | 5.2331e-09 | 4.0189e-09 | 2.1322e-10 | 5.7399e-10 | 2.3494e-10 | 1.1891e-11 | 397422.875
487446.531 | 3.3954e-09 | 3.9067e-09 | 1.138e-10 | 5.237e-09 | 4.0247e-09 | 2.1111e-10 | 5.7578e-10 | 2.3531e-10 | 1.2071e-11 | 397435.062
487458.688 | 3.3539e-09 | 3.8642e-09 | 1.139e-10 | 5.2891e-09 | 4.0016e-09 | 2.1231e-10 | 5.7836e-10 | 2.3547e-10 | 1.1929e-11 | 397447.219
487470.844 | 3.3786e-09 | 3.8501e-09 | 1.1395e-10 | 5.3005e-09 | 4.0301e-09 | 2.1169e-10 | 5.7007e-10 | 2.3553e-10 | 1.2145e-11 | 397459.375
487483.031 | 3.3647e-09 | 3.8782e-09 | 1.1444e-10 | 5.2876e-09 | 4.0053e-09 | 2.1126e-10 | 5.7105e-10 | 2.34e-10 | 1.1862e-11 | 397471.562
487495.188 | 3.2902e-09 | 3.9091e-09 | 1.1383e-10 | 5.2593e-09 | 3.9999e-09 | 2.1276e-10 | 5.7163e-10 | 2.3602e-10 | 1.1909e-11 | 397483.719
487507.344 | 3.377e-09 | 3.8476e-09 | 1.1368e-10 | 5.2692e-09 | 4.0004e-09 | 2.1339e-10 | 5.7334e-10 | 2.3542e-10 | 1.1998e-11 | 397495.875
487519.531 | 3.3774e-09 | 3.9001e-09 | 1.134e-10 | 5.2654e-09 | 4.0079e-09 | 2.1131e-10 | 5.7232e-10 | 2.371e-10 | 1.1977e-11 | 397508.062
487531.688 | 3.4078e-09 | 3.8633e-09 | 1.1524e-10 | 5.2749e-09 | 4.0146e-09 | 2.1253e-10 | 5.7112e-10 | 2.3619e-10 | 1.2138e-11 | 397520.219
487543.844 | 3.3782e-09 | 3.8693e-09 | 1.132e-10 | 5.2919e-09 | 4.0079e-09 | 2.1503e-10 | 5.7207e-10 | 2.3463e-10 | 1.206e-11 | 397532.375
487556.031 | 3.3817e-09 | 3.8739e-09 | 1.1311e-10 | 5.3252e-09 | 4.0284e-09 | 2.133e-10 | 5.7402e-10 | 2.3622e-10 | 1.2151e-11 | 397544.562
487568.188 | 3.3564e-09 | 3.9077e-09 | 1.148e-10 | 5.2767e-09 | 4.0576e-09 | 2.1348e-10 | 5.6882e-10 | 2.3743e-10 | 1.2012e-11 | 397556.719
487580.344 | 3.3563e-09 | 3.8495e-09 | 1.1454e-10 | 5.3274e-09 | 4.0382e-09 | 2.1249e-10 | 5.7052e-10 | 2.3432e-10 | 1.2191e-11 | 397568.875
487592.531 | 3.3444e-09 | 3.8809e-09 | 1.146e-10 | 5.3077e-09 | 4.0213e-09 | 2.1237e-10 | 5.8285e-10 | 2.3553e-10 | 1.2122e-11 | 397581.062
487604.688 | 3.3342e-09 | 3.8612e-09 | 1.1447e-10 | 5.3124e-09 | 3.9855e-09 | 2.1127e-10 | 5.737e-10 | 2.3703e-10 | 1.2179e-11 | 397593.219
487616.844 | 3.3402e-09 | 3.8974e-09 | 1.1474e-10 | 5.2906e-09 | 4.0299e-09 | 2.1298e-10 | 5.7643e-10 | 2.3644e-10 | 1.2032e-11 | 397605.375
487629.031 | 3.3655e-09 | 3.8841e-09 | 1.1414e-10 | 5.2504e-09 | 4.0211e-09 | 2.1284e-10 | 5.724e-10 | 2.3351e-10 | 1.2112e-11 | 397617.562
487641.188 | 3.3633e-09 | 3.9102e-09 | 1.14e-10 | 5.2533e-09 | 4.0122e-09 | 2.1283e-10 | 5.72e-10 | 2.3352e-10 | 1.1898e-11 | 397629.719
487653.375 | 3.3513e-09 | 3.8677e-09 | 1.1258e-10 | 5.2829e-09 | 4.008e-09 | 2.1217e-10 | 5.7337e-10 | 2.3678e-10 | 1.1989e-11 | 397641.906
487665.531 | 3.3771e-09 | 3.9032e-09 | 1.133e-10 | 5.2979e-09 | 4.0325e-09 | 2.1177e-10 | 5.726e-10 | 2.3622e-10 | 1.2274e-11 | 397654.062
487677.688 | 3.3373e-09 | 3.8671e-09 | 1.1486e-10 | 5.2927e-09 | 4.0351e-09 | 2.122e-10 | 5.7225e-10 | 2.371e-10 | 1.2046e-11 | 397666.219
487689.875 | 3.3918e-09 | 3.8841e-09 | 1.1434e-10 | 5.2974e-09 | 4.0152e-09 | 2.1101e-10 | 5.7159e-10 | 2.3759e-10 | 1.2039e-11 | 397678.406
487702.031 | 3.4372e-09 | 3.8894e-09 | 1.1422e-10 | 5.284e-09 | 3.9847e-09 | 2.1447e-10 | 5.7743e-10 | 2.3814e-10 | 1.1832e-11 | 397690.562
487714.188 | 3.3945e-09 | 3.8899e-09 | 1.1354e-10 | 5.2856e-09 | 4.0227e-09 | 2.1367e-10 | 5.7419e-10 | 2.3618e-10 | 1.2094e-11 | 397702.719
487726.375 | 3.3449e-09 | 3.9054e-09 | 1.1437e-10 | 5.2897e-09 | 4.0057e-09 | 2.1384e-10 | 5.738e-10 | 2.3646e-10 | 1.2006e-11 | 397714.906
487738.531 | 3.35e-09 | 3.9415e-09 | 1.1354e-10 | 5.3037e-09 | 4.0437e-09 | 2.1058e-10 | 5.784e-10 | 2.3633e-10 | 1.1987e-11 | 397727.062
487750.688 | 3.3847e-09 | 3.8809e-09 | 1.1412e-10 | 5.2571e-09 | 4.0516e-09 | 2.1304e-10 | 5.6792e-10 | 2.3791e-10 | 1.2172e-11 | 397739.219
487762.875 | 3.3679e-09 | 3.857e-09 | 1.1358e-10 | 5.2676e-09 | 4.0457e-09 | 2.131e-10 | 5.7659e-10 | 2.3579e-10 | 1.1968e-11 | 397751.406
487775.031 | 3.3559e-09 | 3.8538e-09 | 1.1391e-10 | 5.2638e-09 | 4.037e-09 | 2.1153e-10 | 5.7079e-10 | 2.3402e-10 | 1.2183e-11 | 397763.562
487787.188 | 3.3579e-09 | 3.8742e-09 | 1.1405e-10 | 5.2498e-09 | 4.0174e-09 | 2.1283e-10 | 5.8043e-10 | 2.3587e-10 | 1.2095e-11 | 397775.719
487799.375 | 3.3708e-09 | 3.8768e-09 | 1.1445e-10 | 5.2997e-09 | 4.0261e-09 | 2.1034e-10 | 5.7314e-10 | 2.3607e-10 | 1.2016e-11 | 397787.906
487811.531 | 3.365e-09 | 3.9033e-09 | 1.1364e-10 | 5.2291e-09 | 4.0065e-09 | 2.11e-10 | 5.7167e-10 | 2.3701e-10 | 1.1885e-11 | 397800.062
487823.688 | 3.3544e-09 | 3.8786e-09 | 1.1363e-10 | 5.3324e-09 | 4.0479e-09 | 2.1079e-10 | 5.8412e-10 | 2.3601e-10 | 1.1972e-11 | 397812.219
487835.875 | 3.3931e-09 | 3.8859e-09 | 1.1339e-10 | 5.3189e-09 | 4.0422e-09 | 2.1404e-10 | 5.7456e-10 | 2.3585e-10 | 1.201e-11 | 397824.406
487848.031 | 3.3756e-09 | 3.9059e-09 | 1.1345e-10 | 5.2843e-09 | 4.0025e-09 | 2.1443e-10 | 5.809e-10 | 2.3561e-10 | 1.1938e-11 | 397836.562
487860.188 | 3.2948e-09 | 3.9097e-09 | 1.1428e-10 | 5.2983e-09 | 4.0348e-09 | 2.1339e-10 | 5.7427e-10 | 2.3505e-10 | 1.2093e-11 | 397848.719
487872.375 | 3.374e-09 | 3.8706e-09 | 1.1374e-10 | 5.2622e-09 | 4.0177e-09 | 2.0984e-10 | 5.6851e-10 | 2.3601e-10 | 1.1874e-11 | 397860.906
487884.531 | 3.3402e-09 | 3.8686e-09 | 1.1338e-10 | 5.3249e-09 | 4.027e-09 | 2.1332e-10 | 5.7236e-10 | 2.3461e-10 | 1.2074e-11 | 397873.062
487896.688 | 3.3959e-09 | 3.8675e-09 | 1.1473e-10 | 5.3535e-09 | 3.9852e-09 | 2.1234e-10 | 5.7404e-10 | 2.3567e-10 | 1.201e-11 | 397885.219
487908.875 | 3.3418e-09 | 3.8807e-09 | 1.1368e-10 | 5.2299e-09 | 4.0172e-09 | 2.1054e-10 | 5.699e-10 | 2.3585e-10 | 1.197e-11 | 397897.406
487921.031 | 3.3311e-09 | 3.8559e-09 | 1.1301e-10 | 5.2402e-09 | 3.9974e-09 | 2.1287e-10 | 5.7077e-10 | 2.3786e-10 | 1.195e-11 | 397909.562
487933.188 | 3.3836e-09 | 3.8774e-09 | 1.1432e-10 | 5.2881e-09 | 4.0409e-09 | 2.1155e-10 | 5.7131e-10 | 2.3445e-10 | 1.2024e-11 | 397921.719
487945.375 | 3.3334e-09 | 3.8466e-09 | 1.1229e-10 | 5.2189e-09 | 4.0107e-09 | 2.0967e-10 | 5.6916e-10 | 2.3461e-10 | 1.1856e-11 | 397933.906
487957.531 | 3.3912e-09 | 3.8599e-09 | 1.1353e-10 | 5.2472e-09 | 4.0268e-09 | 2.1237e-10 | 5.7305e-10 | 2.361e-10 | 1.211e-11 | 397946.062
487969.688 | 3.3734e-09 | 3.8839e-09 | 1.1463e-10 | 5.267e-09 | 3.9997e-09 | 2.0943e-10 | 5.6713e-10 | 2.3557e-10 | 1.2002e-11 | 397958.219
487981.875 | 3.3592e-09 | 3.8442e-09 | 1.1353e-10 | 5.2185e-09 | 4.0201e-09 | 2.103e-10 | 5.7034e-10 | 2.333e-10 | 1.1964e-11 | 397970.406
487994.031 | 3.3291e-09 | 3.8828e-09 | 1.128e-10 | 5.2501e-09 | 4.0093e-09 | 2.1112e-10 | 5.6938e-10 | 2.3602e-10 | 1.1968e-11 | 397982.562
488006.188 | 3.3541e-09 | 3.8671e-09 | 1.1425e-10 | 5.28e-09 | 4.0337e-09 | 2.1102e-10 | 5.7098e-10 | 2.3492e-10 | 1.205e-11 | 397994.719
488018.375 | 3.3276e-09 | 3.8537e-09 | 1.1491e-10 | 5.2276e-09 | 4.0201e-09 | 2.1182e-10 | 5.7149e-10 | 2.3136e-10 | 1.1997e-11 | 398006.906
488030.531 | 3.3725e-09 | 3.9001e-09 | 1.1337e-10 | 5.2615e-09 | 4.0483e-09 | 2.1381e-10 | 5.7362e-10 | 2.359e-10 | 1.2039e-11 | 398019.062
488042.719 | 3.3367e-09 | 3.8963e-09 | 1.1296e-10 | 5.254e-09 | 3.989e-09 | 2.0988e-10 | 5.7057e-10 | 2.3541e-10 | 1.2002e-11 | 398031.25
488054.875 | 3.3747e-09 | 3.8682e-09 | 1.119e-10 | 5.2317e-09 | 4.0053e-09 | 2.1036e-10 | 5.801e-10 | 2.3546e-10 | 1.1981e-11 | 398043.406
488067.031 | 3.3422e-09 | 3.8665e-09 | 1.1502e-10 | 5.3196e-09 | 3.9943e-09 | 2.1116e-10 | 5.7189e-10 | 2.3268e-10 | 1.1864e-11 | 398055.562
488079.219 | 3.3481e-09 | 3.836e-09 | 1.1407e-10 | 5.3337e-09 | 4.0257e-09 | 2.1077e-10 | 5.7521e-10 | 2.3546e-10 | 1.2079e-11 | 398067.75
488091.375 | 3.3555e-09 | 3.8294e-09 | 1.1336e-10 | 5.271e-09 | 4.0098e-09 | 2.1243e-10 | 5.717e-10 | 2.3657e-10 | 1.2081e-11 | 398079.906
488103.531 | 3.3338e-09 | 3.8772e-09 | 1.1396e-10 | 5.3293e-09 | 3.978e-09 | 2.1222e-10 | 5.6788e-10 | 2.351e-10 | 1.2102e-11 | 398092.062
488115.719 | 3.3752e-09 | 3.8304e-09 | 1.1371e-10 | 5.2645e-09 | 4.0129e-09 | 2.0903e-10 | 5.65e-10 | 2.3612e-10 | 1.213e-11 | 398104.25
488127.875 | 3.3876e-09 | 3.8471e-09 | 1.1392e-10 | 5.237e-09 | 4.0209e-09 | 2.1236e-10 | 5.7113e-10 | 2.3479e-10 | 1.2029e-11 | 398116.406
488140.031 | 3.3423e-09 | 3.8593e-09 | 1.1336e-10 | 5.3289e-09 | 3.9721e-09 | 2.1169e-10 | 5.6855e-10 | 2.351e-10 | 1.2012e-11 | 398128.562
488152.219 | 3.3173e-09 | 3.8683e-09 | 1.1169e-10 | 5.2971e-09 | 4.0071e-09 | 2.1073e-10 | 5.7293e-10 | 2.355e-10 | 1.1991e-11 | 398140.75
488164.375 | 3.3524e-09 | 3.8578e-09 | 1.132e-10 | 5.2777e-09 | 4.0273e-09 | 2.111e-10 | 5.7224e-10 | 2.3251e-10 | 1.203e-11 | 398152.906
488176.531 | 3.376e-09 | 3.8706e-09 | 1.1275e-10 | 5.2926e-09 | 3.995e-09 | 2.1137e-10 | 5.672e-10 | 2.3816e-10 | 1.2081e-11 | 398165.062
488188.719 | 3.3286e-09 | 3.8803e-09 | 1.1443e-10 | 5.1776e-09 | 4.0185e-09 | 2.1035e-10 | 5.6518e-10 | 2.3432e-10 | 1.2e-11 | 398177.25
488200.875 | 3.3762e-09 | 3.8534e-09 | 1.1256e-10 | 5.2502e-09 | 3.9725e-09 | 2.1103e-10 | 5.7494e-10 | 2.3683e-10 | 1.1794e-11 | 398189.406
488213.031 | 3.3275e-09 | 3.8953e-09 | 1.1237e-10 | 5.2433e-09 | 4.008e-09 | 2.0942e-10 | 5.6835e-10 | 2.3371e-10 | 1.1997e-11 | 398201.562
488225.219 | 3.3132e-09 | 3.8732e-09 | 1.1366e-10 | 5.2661e-09 | 4.0318e-09 | 2.1055e-10 | 5.7666e-10 | 2.3516e-10 | 1.1957e-11 | 398213.75
488237.375 | 3.3423e-09 | 3.8858e-09 | 1.1354e-10 | 5.2877e-09 | 3.9991e-09 | 2.0884e-10 | 5.7456e-10 | 2.3499e-10 | 1.1891e-11 | 398225.906
488249.531 | 3.3834e-09 | 3.9055e-09 | 1.1441e-10 | 5.2719e-09 | 4.0496e-09 | 2.1029e-10 | 5.6894e-10 | 2.3407e-10 | 1.1945e-11 | 398238.062
488261.719 | 3.3886e-09 | 3.8612e-09 | 1.1335e-10 | 5.2459e-09 | 4.0529e-09 | 2.0997e-10 | 5.675e-10 | 2.3766e-10 | 1.1951e-11 | 398250.25
488273.875 | 3.3169e-09 | 3.8891e-09 | 1.1383e-10 | 5.2399e-09 | 4.007e-09 | 2.1399e-10 | 5.7326e-10 | 2.3369e-10 | 1.1975e-11 | 398262.406
488286.031 | 3.3965e-09 | 3.9108e-09 | 1.1312e-10 | 5.2678e-09 | 4.0282e-09 | 2.1153e-10 | 5.7245e-10 | 2.354e-10 | 1.2163e-11 | 398274.562
488298.219 | 3.3555e-09 | 3.8721e-09 | 1.1392e-10 | 5.2799e-09 | 4.06e-09 | 2.136e-10 | 5.691e-10 | 2.3364e-10 | 1.2132e-11 | 398286.75
488310.375 | 3.3778e-09 | 3.9011e-09 | 1.1447e-10 | 5.2901e-09 | 3.9965e-09 | 2.1321e-10 | 5.6826e-10 | 2.3726e-10 | 1.2008e-11 | 398298.906
488322.531 | 3.3527e-09 | 3.8896e-09 | 1.1418e-10 | 5.2566e-09 | 3.9938e-09 | 2.1143e-10 | 5.7295e-10 | 2.3457e-10 | 1.2115e-11 | 398311.062
488334.719 | 3.3704e-09 | 3.8999e-09 | 1.129e-10 | 5.3025e-09 | 4.0289e-09 | 2.1117e-10 | 5.7301e-10 | 2.3564e-10 | 1.2132e-11 | 398323.25
488346.875 | 3.3583e-09 | 3.8815e-09 | 1.1407e-10 | 5.2679e-09 | 4.0574e-09 | 2.1089e-10 | 5.6934e-10 | 2.3616e-10 | 1.2089e-11 | 398335.406
488359.031 | 3.403e-09 | 3.8558e-09 | 1.1356e-10 | 5.2754e-09 | 4.0414e-09 | 2.0949e-10 | 5.7161e-10 | 2.3605e-10 | 1.206e-11 | 398347.562
488371.219 | 3.3644e-09 | 3.9129e-09 | 1.1388e-10 | 5.2421e-09 | 4.0082e-09 | 2.1201e-10 | 5.6949e-10 | 2.3782e-10 | 1.2111e-11 | 398359.75
488383.375 | 3.3598e-09 | 3.9011e-09 | 1.148e-10 | 5.2698e-09 | 4.0111e-09 | 2.1306e-10 | 5.6919e-10 | 2.3922e-10 | 1.2128e-11 | 398371.906
488395.563 | 3.3778e-09 | 3.895e-09 | 1.1513e-10 | 5.3748e-09 | 4.0139e-09 | 2.1262e-10 | 5.7263e-10 | 2.3502e-10 | 1.2048e-11 | 398384.094
488407.719 | 3.4135e-09 | 3.8656e-09 | 1.1365e-10 | 5.23e-09 | 4.0229e-09 | 2.1174e-10 | 5.7758e-10 | 2.3739e-10 | 1.2085e-11 | 398396.25
488419.875 | 3.4119e-09 | 3.8999e-09 | 1.1405e-10 | 5.2537e-09 | 4.0583e-09 | 2.1373e-10 | 5.743e-10 | 2.3802e-10 | 1.1911e-11 | 398408.406
488432.063 | 3.3768e-09 | 3.8931e-09 | 1.1383e-10 | 5.3497e-09 | 4.0203e-09 | 2.14e-10 | 5.7496e-10 | 2.3773e-10 | 1.1862e-11 | 398420.594
488444.219 | 3.3686e-09 | 3.8976e-09 | 1.1325e-10 | 5.3462e-09 | 4.0654e-09 | 2.1263e-10 | 5.7715e-10 | 2.3678e-10 | 1.2333e-11 | 398432.75
488456.375 | 3.3696e-09 | 3.8941e-09 | 1.142e-10 | 5.3232e-09 | 4.0499e-09 | 2.1416e-10 | 5.7226e-10 | 2.3603e-10 | 1.1959e-11 | 398444.906
488468.563 | 3.3894e-09 | 3.882e-09 | 1.147e-10 | 5.2935e-09 | 4.025e-09 | 2.1099e-10 | 5.712e-10 | 2.3547e-10 | 1.1967e-11 | 398457.094
488480.719 | 3.366e-09 | 3.9039e-09 | 1.1447e-10 | 5.2862e-09 | 4.0512e-09 | 2.1421e-10 | 5.7654e-10 | 2.366e-10 | 1.2051e-11 | 398469.25
488492.875 | 3.3685e-09 | 3.8882e-09 | 1.1596e-10 | 5.3556e-09 | 4.0212e-09 | 2.1075e-10 | 5.7309e-10 | 2.3811e-10 | 1.1889e-11 | 398481.406
488505.063 | 3.3816e-09 | 3.8619e-09 | 1.1282e-10 | 5.2491e-09 | 4.0571e-09 | 2.1045e-10 | 5.699e-10 | 2.366e-10 | 1.22e-11 | 398493.594
488517.219 | 3.3522e-09 | 3.9047e-09 | 1.1433e-10 | 5.3039e-09 | 4.011e-09 | 2.118e-10 | 5.7985e-10 | 2.3812e-10 | 1.2103e-11 | 398505.75
488529.375 | 3.3531e-09 | 3.8511e-09 | 1.1473e-10 | 5.2803e-09 | 4.0275e-09 | 2.1319e-10 | 5.7677e-10 | 2.36e-10 | 1.2161e-11 | 398517.906
488541.563 | 3.3413e-09 | 3.8869e-09 | 1.1348e-10 | 5.3434e-09 | 4.04e-09 | 2.1229e-10 | 5.7262e-10 | 2.3579e-10 | 1.2007e-11 | 398530.094
488553.719 | 3.3613e-09 | 3.8705e-09 | 1.1453e-10 | 5.3165e-09 | 4.036e-09 | 2.1304e-10 | 5.7622e-10 | 2.3802e-10 | 1.2041e-11 | 398542.25
488565.875 | 3.4022e-09 | 3.8993e-09 | 1.1524e-10 | 5.3371e-09 | 4.071e-09 | 2.1362e-10 | 5.7915e-10 | 2.3577e-10 | 1.197e-11 | 398554.406
488578.063 | 3.3919e-09 | 3.8849e-09 | 1.1463e-10 | 5.3944e-09 | 4.0192e-09 | 2.1082e-10 | 5.8385e-10 | 2.3694e-10 | 1.2098e-11 | 398566.594
488590.219 | 3.3482e-09 | 3.8886e-09 | 1.1426e-10 | 5.3059e-09 | 4.0613e-09 | 2.1219e-10 | 5.688e-10 | 2.389e-10 | 1.2247e-11 | 398578.75
488602.375 | 3.3716e-09 | 3.8721e-09 | 1.1477e-10 | 5.3124e-09 | 4.0084e-09 | 2.1243e-10 | 5.7583e-10 | 2.3768e-10 | 1.1888e-11 | 398590.906
488614.563 | 3.4224e-09 | 3.8884e-09 | 1.1552e-10 | 5.2733e-09 | 4.0167e-09 | 2.1336e-10 | 5.7577e-10 | 2.376e-10 | 1.2067e-11 | 398603.094
488626.719 | 3.3702e-09 | 3.8555e-09 | 1.1456e-10 | 5.2611e-09 | 4.0373e-09 | 2.1275e-10 | 5.7718e-10 | 2.3504e-10 | 1.2093e-11 | 398615.25
488638.875 | 3.4036e-09 | 3.8609e-09 | 1.1416e-10 | 5.3632e-09 | 4.0395e-09 | 2.1246e-10 | 5.7913e-10 | 2.3752e-10 | 1.2033e-11 | 398627.406
488651.063 | 3.3717e-09 | 3.8636e-09 | 1.1477e-10 | 5.3841e-09 | 4.0296e-09 | 2.1288e-10 | 5.8126e-10 | 2.3757e-10 | 1.2006e-11 | 398639.594
488663.219 | 3.3676e-09 | 3.906e-09 | 1.1481e-10 | 5.3249e-09 | 4.0259e-09 | 2.1245e-10 | 5.8081e-10 | 2.3666e-10 | 1.221e-11 | 398651.75
488675.375 | 3.3556e-09 | 3.9105e-09 | 1.1475e-10 | 5.3259e-09 | 4.0358e-09 | 2.1036e-10 | 5.6968e-10 | 2.3674e-10 | 1.1991e-11 | 398663.906
488687.563 | 3.3664e-09 | 3.8722e-09 | 1.1405e-10 | 5.261e-09 | 4.0238e-09 | 2.1256e-10 | 5.8201e-10 | 2.3721e-10 | 1.2024e-11 | 398676.094
488699.719 | 3.3602e-09 | 3.9139e-09 | 1.149e-10 | 5.2916e-09 | 4.0328e-09 | 2.13e-10 | 5.8109e-10 | 2.3836e-10 | 1.2098e-11 | 398688.25
488711.875 | 3.3641e-09 | 3.8872e-09 | 1.1547e-10 | 5.2895e-09 | 4.0542e-09 | 2.1311e-10 | 5.8043e-10 | 2.3703e-10 | 1.2257e-11 | 398700.406
488724.063 | 3.4075e-09 | 3.8815e-09 | 1.1505e-10 | 5.2939e-09 | 4.0332e-09 | 2.1236e-10 | 5.7873e-10 | 2.3868e-10 | 1.2063e-11 | 398712.594
488736.219 | 3.3759e-09 | 3.8505e-09 | 1.1405e-10 | 5.3154e-09 | 4.0272e-09 | 2.1173e-10 | 5.775e-10 | 2.3581e-10 | 1.2139e-11 | 398724.75
488748.375 | 3.3968e-09 | 3.8943e-09 | 1.1408e-10 | 5.2901e-09 | 4.0474e-09 | 2.1185e-10 | 5.7679e-10 | 2.364e-10 | 1.2096e-11 | 398736.906
488760.563 | 3.3607e-09 | 3.8771e-09 | 1.1474e-10 | 5.3403e-09 | 4.0532e-09 | 2.1286e-10 | 5.7489e-10 | 2.3597e-10 | 1.2036e-11 | 398749.094
488772.719 | 3.3863e-09 | 3.8352e-09 | 1.1414e-10 | 5.2917e-09 | 4.0554e-09 | 2.1277e-10 | 5.7527e-10 | 2.3787e-10 | 1.2001e-11 | 398761.25
488784.906 | 3.3552e-09 | 3.8648e-09 | 1.147e-10 | 5.3009e-09 | 4.0572e-09 | 2.1249e-10 | 5.826e-10 | 2.356e-10 | 1.2113e-11 | 398773.437
488797.063 | 3.3535e-09 | 3.8773e-09 | 1.137e-10 | 5.3398e-09 | 4.0357e-09 | 2.137e-10 | 5.7232e-10 | 2.3861e-10 | 1.2116e-11 | 398785.594
488809.219 | 3.3655e-09 | 3.889e-09 | 1.1323e-10 | 5.2647e-09 | 4.0344e-09 | 2.1281e-10 | 5.738e-10 | 2.3808e-10 | 1.2087e-11 | 398797.75
488821.406 | 3.373e-09 | 3.8681e-09 | 1.1277e-10 | 5.2991e-09 | 4.0702e-09 | 2.1371e-10 | 5.7438e-10 | 2.3797e-10 | 1.1958e-11 | 398809.937
488833.563 | 3.3565e-09 | 3.8707e-09 | 1.1463e-10 | 5.3282e-09 | 4.0243e-09 | 2.1213e-10 | 5.7482e-10 | 2.3817e-10 | 1.1901e-11 | 398822.094
488845.719 | 3.3506e-09 | 3.8796e-09 | 1.1308e-10 | 5.3078e-09 | 4.0562e-09 | 2.1091e-10 | 5.7823e-10 | 2.3621e-10 | 1.2085e-11 | 398834.25
488857.906 | 3.3496e-09 | 3.8516e-09 | 1.132e-10 | 5.2647e-09 | 3.9972e-09 | 2.0967e-10 | 5.7848e-10 | 2.3514e-10 | 1.2053e-11 | 398846.437
488870.063 | 3.3659e-09 | 3.8875e-09 | 1.1424e-10 | 5.3012e-09 | 4.0431e-09 | 2.1202e-10 | 5.7489e-10 | 2.3912e-10 | 1.1979e-11 | 398858.594
488882.219 | 3.3378e-09 | 3.943e-09 | 1.1445e-10 | 5.312e-09 | 4.0019e-09 | 2.1167e-10 | 5.7487e-10 | 2.3725e-10 | 1.2064e-11 | 398870.75
488894.406 | 3.3446e-09 | 3.8803e-09 | 1.1356e-10 | 5.3149e-09 | 4.0046e-09 | 2.1342e-10 | 5.6974e-10 | 2.3532e-10 | 1.2239e-11 | 398882.937
488906.563 | 3.3499e-09 | 3.8518e-09 | 1.1357e-10 | 5.2561e-09 | 4.0277e-09 | 2.1245e-10 | 5.7307e-10 | 2.37e-10 | 1.2024e-11 | 398895.094
488918.719 | 3.3491e-09 | 3.8874e-09 | 1.1539e-10 | 5.3384e-09 | 4.0393e-09 | 2.14e-10 | 5.8394e-10 | 2.3735e-10 | 1.2036e-11 | 398907.25
488930.906 | 3.4127e-09 | 3.9264e-09 | 1.1407e-10 | 5.3439e-09 | 4.0253e-09 | 2.1277e-10 | 5.7491e-10 | 2.3282e-10 | 1.2074e-11 | 398919.437
488943.063 | 3.3319e-09 | 3.885e-09 | 1.1433e-10 | 5.3019e-09 | 3.9944e-09 | 2.1197e-10 | 5.7892e-10 | 2.3744e-10 | 1.2199e-11 | 398931.594
488955.219 | 3.3801e-09 | 3.885e-09 | 1.155e-10 | 5.2899e-09 | 4.0182e-09 | 2.1097e-10 | 5.6952e-10 | 2.3362e-10 | 1.2023e-11 | 398943.75
488967.406 | 3.3833e-09 | 3.8399e-09 | 1.1518e-10 | 5.3376e-09 | 4.0049e-09 | 2.1294e-10 | 5.779e-10 | 2.3797e-10 | 1.1983e-11 | 398955.937
488979.563 | 3.3593e-09 | 3.917e-09 | 1.1362e-10 | 5.3167e-09 | 4.0476e-09 | 2.1241e-10 | 5.7212e-10 | 2.3793e-10 | 1.2221e-11 | 398968.094
488991.719 | 3.357e-09 | 3.9071e-09 | 1.1458e-10 | 5.3197e-09 | 4.0433e-09 | 2.1328e-10 | 5.8079e-10 | 2.366e-10 | 1.2168e-11 | 398980.25
489003.906 | 3.3562e-09 | 3.8882e-09 | 1.1372e-10 | 5.3639e-09 | 4.0504e-09 | 2.1338e-10 | 5.7431e-10 | 2.3698e-10 | 1.2037e-11 | 398992.437
489016.063 | 3.3712e-09 | 3.9003e-09 | 1.1478e-10 | 5.3734e-09 | 4.0001e-09 | 2.136e-10 | 5.7528e-10 | 2.3512e-10 | 1.2052e-11 | 399004.594
489028.219 | 3.3686e-09 | 3.8587e-09 | 1.1395e-10 | 5.2738e-09 | 4.0777e-09 | 2.1353e-10 | 5.755e-10 | 2.3735e-10 | 1.1863e-11 | 399016.75
489040.406 | 3.3715e-09 | 3.8583e-09 | 1.1298e-10 | 5.2686e-09 | 3.9952e-09 | 2.1204e-10 | 5.7815e-10 | 2.3451e-10 | 1.1962e-11 | 399028.937
489052.563 | 3.3692e-09 | 3.8833e-09 | 1.1412e-10 | 5.2575e-09 | 4.0067e-09 | 2.122e-10 | 5.7396e-10 | 2.3729e-10 | 1.212e-11 | 399041.094
489064.719 | 3.4011e-09 | 3.8628e-09 | 1.1455e-10 | 5.3326e-09 | 4.0539e-09 | 2.1305e-10 | 5.7055e-10 | 2.3625e-10 | 1.1918e-11 | 399053.25
489076.906 | 3.3667e-09 | 3.9114e-09 | 1.1496e-10 | 5.3292e-09 | 4.0422e-09 | 2.1216e-10 | 5.7286e-10 | 2.3752e-10 | 1.2146e-11 | 399065.437
489089.063 | 3.3662e-09 | 3.8825e-09 | 1.1518e-10 | 5.3036e-09 | 4.0172e-09 | 2.1223e-10 | 5.7312e-10 | 2.358e-10 | 1.2266e-11 | 399077.594
489101.219 | 3.3739e-09 | 3.8852e-09 | 1.1356e-10 | 5.3122e-09 | 4.0405e-09 | 2.1305e-10 | 5.7276e-10 | 2.3657e-10 | 1.232e-11 | 399089.75
489113.406 | 3.3437e-09 | 3.8929e-09 | 1.1458e-10 | 5.3003e-09 | 4.0464e-09 | 2.1242e-10 | 5.7367e-10 | 2.3736e-10 | 1.2193e-11 | 399101.937
489125.563 | 3.341e-09 | 3.8605e-09 | 1.1399e-10 | 5.281e-09 | 4.0487e-09 | 2.1514e-10 | 5.8134e-10 | 2.3672e-10 | 1.1972e-11 | 399114.094
489137.719 | 3.3359e-09 | 3.8731e-09 | 1.152e-10 | 5.295e-09 | 4.0389e-09 | 2.1307e-10 | 5.7949e-10 | 2.3598e-10 | 1.1929e-11 | 399126.25
489149.906 | 3.3875e-09 | 3.8985e-09 | 1.1361e-10 | 5.3321e-09 | 4.0335e-09 | 2.1157e-10 | 5.7133e-10 | 2.3577e-10 | 1.193e-11 | 399138.437
489162.063 | 3.3681e-09 | 3.8987e-09 | 1.1392e-10 | 5.2612e-09 | 3.9931e-09 | 2.1457e-10 | 5.7537e-10 | 2.3662e-10 | 1.2306e-11 | 399150.594
489174.25 | 3.3832e-09 | 3.8713e-09 | 1.1456e-10 | 5.3083e-09 | 4.0057e-09 | 2.1287e-10 | 5.7026e-10 | 2.3742e-10 | 1.1795e-11 | 399162.781
489186.406 | 3.3912e-09 | 3.9e-09 | 1.1474e-10 | 5.3082e-09 | 4.0637e-09 | 2.1316e-10 | 5.6973e-10 | 2.3417e-10 | 1.2179e-11 | 399174.937
489198.563 | 3.3655e-09 | 3.8823e-09 | 1.143e-10 | 5.3346e-09 | 4.0414e-09 | 2.1266e-10 | 5.8349e-10 | 2.3669e-10 | 1.2018e-11 | 399187.094
489210.75 | 3.3906e-09 | 3.8961e-09 | 1.1308e-10 | 5.26e-09 | 4.0201e-09 | 2.1176e-10 | 5.682e-10 | 2.3923e-10 | 1.2012e-11 | 399199.281
489222.906 | 3.3746e-09 | 3.8763e-09 | 1.1442e-10 | 5.2454e-09 | 4.032e-09 | 2.1184e-10 | 5.7741e-10 | 2.3681e-10 | 1.2093e-11 | 399211.437
489235.063 | 3.3753e-09 | 3.882e-09 | 1.134e-10 | 5.1816e-09 | 4.0025e-09 | 2.1407e-10 | 5.75e-10 | 2.3781e-10 | 1.1845e-11 | 399223.594
489247.25 | 3.3972e-09 | 3.8914e-09 | 1.1465e-10 | 5.294e-09 | 4.0291e-09 | 2.1288e-10 | 5.7149e-10 | 2.3427e-10 | 1.2124e-11 | 399235.781
489259.406 | 3.3741e-09 | 3.8943e-09 | 1.1357e-10 | 5.3147e-09 | 4.0134e-09 | 2.116e-10 | 5.7707e-10 | 2.3873e-10 | 1.2024e-11 | 399247.937
489271.563 | 3.3981e-09 | 3.9106e-09 | 1.1466e-10 | 5.3098e-09 | 4.0638e-09 | 2.1442e-10 | 5.8859e-10 | 2.3808e-10 | 1.2096e-11 | 399260.094
489283.75 | 3.4162e-09 | 3.8721e-09 | 1.1441e-10 | 5.294e-09 | 4.0133e-09 | 2.1168e-10 | 5.7902e-10 | 2.3724e-10 | 1.2179e-11 | 399272.281
489295.906 | 3.3654e-09 | 3.8694e-09 | 1.1331e-10 | 5.3018e-09 | 3.9999e-09 | 2.1133e-10 | 5.8357e-10 | 2.3947e-10 | 1.2243e-11 | 399284.437
489308.063 | 3.4089e-09 | 3.8794e-09 | 1.1435e-10 | 5.2939e-09 | 4.0405e-09 | 2.137e-10 | 5.7771e-10 | 2.3783e-10 | 1.2085e-11 | 399296.594
489320.25 | 3.4174e-09 | 3.8561e-09 | 1.1364e-10 | 5.2968e-09 | 4.1207e-09 | 2.1378e-10 | 5.7389e-10 | 2.3691e-10 | 1.2121e-11 | 399308.781
489332.406 | 3.3664e-09 | 3.8559e-09 | 1.1559e-10 | 5.3568e-09 | 4.0125e-09 | 2.1334e-10 | 5.751e-10 | 2.3454e-10 | 1.2167e-11 | 399320.937
489344.563 | 3.3745e-09 | 3.8698e-09 | 1.1374e-10 | 5.2625e-09 | 4.0382e-09 | 2.1013e-10 | 5.7273e-10 | 2.3665e-10 | 1.2204e-11 | 399333.094
489356.75 | 3.3738e-09 | 3.8964e-09 | 1.131e-10 | 5.2768e-09 | 4.0078e-09 | 2.1093e-10 | 5.7931e-10 | 2.3489e-10 | 1.2174e-11 | 399345.281
489368.906 | 3.4347e-09 | 3.8763e-09 | 1.149e-10 | 5.267e-09 | 4.0284e-09 | 2.1114e-10 | 5.7326e-10 | 2.3598e-10 | 1.2137e-11 | 399357.437
489381.063 | 3.3543e-09 | 3.8467e-09 | 1.1325e-10 | 5.2795e-09 | 3.9937e-09 | 2.1296e-10 | 5.6967e-10 | 2.3534e-10 | 1.1899e-11 | 399369.594
489393.25 | 3.355e-09 | 3.8795e-09 | 1.1379e-10 | 5.2941e-09 | 4.0033e-09 | 2.1304e-10 | 5.762e-10 | 2.356e-10 | 1.1975e-11 | 399381.781
489405.406 | 3.4011e-09 | 3.9024e-09 | 1.1408e-10 | 5.2821e-09 | 4.0222e-09 | 2.1231e-10 | 5.7444e-10 | 2.3542e-10 | 1.2245e-11 | 399393.937
489417.563 | 3.3415e-09 | 3.8803e-09 | 1.1584e-10 | 5.3164e-09 | 4.0752e-09 | 2.1172e-10 | 5.7843e-10 | 2.3635e-10 | 1.1904e-11 | 399406.094
489429.75 | 3.3616e-09 | 3.8752e-09 | 1.1378e-10 | 5.3239e-09 | 4.0515e-09 | 2.1236e-10 | 5.7e-10 | 2.3727e-10 | 1.2129e-11 | 399418.281
489441.906 | 3.4043e-09 | 3.8665e-09 | 1.1416e-10 | 5.1861e-09 | 4.0372e-09 | 2.0966e-10 | 5.7388e-10 | 2.3804e-10 | 1.2011e-11 | 399430.437
489454.063 | 3.3554e-09 | 3.8727e-09 | 1.1392e-10 | 5.2565e-09 | 4.0536e-09 | 2.1186e-10 | 5.7574e-10 | 2.3557e-10 | 1.2208e-11 | 399442.594
489466.25 | 3.3636e-09 | 3.8594e-09 | 1.1576e-10 | 5.2875e-09 | 4.0222e-09 | 2.1227e-10 | 5.716e-10 | 2.3723e-10 | 1.2135e-11 | 399454.781
489478.406 | 3.3601e-09 | 3.9025e-09 | 1.1363e-10 | 5.3584e-09 | 4.0309e-09 | 2.1109e-10 | 5.7712e-10 | 2.3686e-10 | 1.1936e-11 | 399466.937
489490.563 | 3.3798e-09 | 3.8601e-09 | 1.1411e-10 | 5.3174e-09 | 4.028e-09 | 2.1218e-10 | 5.6852e-10 | 2.3664e-10 | 1.195e-11 | 399479.094
489502.75 | 3.377e-09 | 3.8346e-09 | 1.1426e-10 | 5.2411e-09 | 4.0049e-09 | 2.1094e-10 | 5.6753e-10 | 2.3273e-10 | 1.1986e-11 | 399491.281
489514.906 | 3.3524e-09 | 3.8525e-09 | 1.1237e-10 | 5.1953e-09 | 4.0234e-09 | 2.1163e-10 | 5.6992e-10 | 2.3567e-10 | 1.1971e-11 | 399503.437
489527.063 | 3.3886e-09 | 3.8537e-09 | 1.1258e-10 | 5.2547e-09 | 3.987e-09 | 2.1202e-10 | 5.7415e-10 | 2.3707e-10 | 1.2175e-11 | 399515.594
489539.25 | 3.3386e-09 | 3.8627e-09 | 1.1489e-10 | 5.2193e-09 | 4.0224e-09 | 2.1166e-10 | 5.7439e-10 | 2.3504e-10 | 1.1923e-11 | 399527.781
489551.406 | 3.3591e-09 | 3.8781e-09 | 1.1309e-10 | 5.2566e-09 | 3.9999e-09 | 2.1108e-10 | 5.7022e-10 | 2.3663e-10 | 1.1988e-11 | 399539.937
489563.594 | 3.3828e-09 | 3.8638e-09 | 1.1518e-10 | 5.2745e-09 | 3.9998e-09 | 2.1188e-10 | 5.707e-10 | 2.3527e-10 | 1.213e-11 | 399552.125
489575.75 | 3.3715e-09 | 3.8637e-09 | 1.1321e-10 | 5.3017e-09 | 3.9894e-09 | 2.1227e-10 | 5.7425e-10 | 2.3745e-10 | 1.201e-11 | 399564.281
489587.906 | 3.3644e-09 | 3.8367e-09 | 1.1409e-10 | 5.3119e-09 | 4.0353e-09 | 2.1136e-10 | 5.7053e-10 | 2.3688e-10 | 1.205e-11 | 399576.437
489600.094 | 3.3473e-09 | 3.8622e-09 | 1.1353e-10 | 5.2607e-09 | 3.9861e-09 | 2.1073e-10 | 5.7272e-10 | 2.3324e-10 | 1.204e-11 | 399588.625
489612.25 | 3.345e-09 | 3.8742e-09 | 1.1372e-10 | 5.2993e-09 | 4.0433e-09 | 2.1145e-10 | 5.7025e-10 | 2.3629e-10 | 1.2135e-11 | 399600.781
489624.406 | 3.3777e-09 | 3.8633e-09 | 1.1249e-10 | 5.2448e-09 | 4.0233e-09 | 2.1087e-10 | 5.7144e-10 | 2.3246e-10 | 1.176e-11 | 399612.937
489636.594 | 3.3597e-09 | 3.8687e-09 | 1.1322e-10 | 5.2129e-09 | 4.0079e-09 | 2.1091e-10 | 5.6628e-10 | 2.3289e-10 | 1.2038e-11 | 399625.125
489648.75 | 3.3535e-09 | 3.8767e-09 | 1.1455e-10 | 5.2833e-09 | 3.9734e-09 | 2.123e-10 | 5.6953e-10 | 2.3456e-10 | 1.1901e-11 | 399637.281
489660.906 | 3.3441e-09 | 3.8425e-09 | 1.1344e-10 | 5.238e-09 | 3.9588e-09 | 2.0995e-10 | 5.7145e-10 | 2.3396e-10 | 1.1856e-11 | 399649.437
489673.094 | 3.3456e-09 | 3.8712e-09 | 1.1286e-10 | 5.2427e-09 | 3.9687e-09 | 2.1082e-10 | 5.7121e-10 | 2.3525e-10 | 1.192e-11 | 399661.625
489685.25 | 3.3572e-09 | 3.8397e-09 | 1.1328e-10 | 5.2401e-09 | 4.0389e-09 | 2.116e-10 | 5.6096e-10 | 2.3304e-10 | 1.2072e-11 | 399673.781
489697.406 | 3.3762e-09 | 3.8501e-09 | 1.1298e-10 | 5.2607e-09 | 3.9973e-09 | 2.1204e-10 | 5.6927e-10 | 2.3417e-10 | 1.1889e-11 | 399685.937
489709.594 | 3.3457e-09 | 3.8693e-09 | 1.1175e-10 | 5.2109e-09 | 4.0316e-09 | 2.1263e-10 | 5.6796e-10 | 2.3455e-10 | 1.2006e-11 | 399698.125
489721.75 | 3.3463e-09 | 3.832e-09 | 1.1234e-10 | 5.2664e-09 | 3.9925e-09 | 2.1051e-10 | 5.6824e-10 | 2.3489e-10 | 1.2189e-11 | 399710.281
489733.906 | 3.3379e-09 | 3.8507e-09 | 1.119e-10 | 5.2437e-09 | 3.978e-09 | 2.106e-10 | 5.7064e-10 | 2.3397e-10 | 1.1909e-11 | 399722.437
489746.094 | 3.3561e-09 | 3.8552e-09 | 1.1234e-10 | 5.2563e-09 | 4.0032e-09 | 2.1209e-10 | 5.6932e-10 | 2.3633e-10 | 1.196e-11 | 399734.625
489758.25 | 3.3522e-09 | 3.8599e-09 | 1.1388e-10 | 5.2803e-09 | 4.0679e-09 | 2.1186e-10 | 5.7174e-10 | 2.3333e-10 | 1.187e-11 | 399746.781
489770.406 | 3.3227e-09 | 3.8764e-09 | 1.1305e-10 | 5.2603e-09 | 4.0375e-09 | 2.1174e-10 | 5.6626e-10 | 2.3241e-10 | 1.1999e-11 | 399758.937
489782.594 | 3.3136e-09 | 3.8234e-09 | 1.1237e-10 | 5.2331e-09 | 3.9751e-09 | 2.1302e-10 | 5.7467e-10 | 2.3409e-10 | 1.2022e-11 | 399771.125
489794.75 | 3.3314e-09 | 3.8225e-09 | 1.1241e-10 | 5.2595e-09 | 4.0143e-09 | 2.1147e-10 | 5.712e-10 | 2.3446e-10 | 1.1989e-11 | 399783.281
489806.906 | 3.3858e-09 | 3.8616e-09 | 1.14e-10 | 5.2036e-09 | 4.0208e-09 | 2.1069e-10 | 5.7105e-10 | 2.3647e-10 | 1.2076e-11 | 399795.437
489819.094 | 3.3574e-09 | 3.8318e-09 | 1.1301e-10 | 5.276e-09 | 3.9822e-09 | 2.1087e-10 | 5.7171e-10 | 2.3511e-10 | 1.2156e-11 | 399807.625
489831.25 | 3.353e-09 | 3.8517e-09 | 1.1517e-10 | 5.2345e-09 | 4.0054e-09 | 2.094e-10 | 5.7534e-10 | 2.36e-10 | 1.198e-11 | 399819.781
489843.406 | 3.3657e-09 | 3.8337e-09 | 1.127e-10 | 5.2981e-09 | 4.0006e-09 | 2.1216e-10 | 5.6847e-10 | 2.3505e-10 | 1.2058e-11 | 399831.937
489855.594 | 3.3392e-09 | 3.8239e-09 | 1.1318e-10 | 5.2387e-09 | 3.9938e-09 | 2.0989e-10 | 5.6702e-10 | 2.3392e-10 | 1.2072e-11 | 399844.125
489867.75 | 3.3412e-09 | 3.8372e-09 | 1.1313e-10 | 5.2554e-09 | 3.9736e-09 | 2.1197e-10 | 5.6724e-10 | 2.3644e-10 | 1.1976e-11 | 399856.281
489879.906 | 3.3345e-09 | 3.8199e-09 | 1.1324e-10 | 5.2775e-09 | 3.9646e-09 | 2.1027e-10 | 5.7158e-10 | 2.3606e-10 | 1.2024e-11 | 399868.437
489892.094 | 3.3442e-09 | 3.8512e-09 | 1.1368e-10 | 5.224e-09 | 4.0143e-09 | 2.0886e-10 | 5.7082e-10 | 2.3864e-10 | 1.206e-11 | 399880.625
489904.25 | 3.3169e-09 | 3.8424e-09 | 1.1293e-10 | 5.2163e-09 | 3.9853e-09 | 2.1058e-10 | 5.672e-10 | 2.3193e-10 | 1.1898e-11 | 399892.781
489916.438 | 3.3384e-09 | 3.8696e-09 | 1.141e-10 | 5.2094e-09 | 4e-09 | 2.1034e-10 | 5.6971e-10 | 2.3402e-10 | 1.1941e-11 | 399904.969
489928.594 | 3.3346e-09 | 3.8171e-09 | 1.1311e-10 | 5.2487e-09 | 3.9838e-09 | 2.1193e-10 | 5.7651e-10 | 2.3524e-10 | 1.2041e-11 | 399917.125
489940.75 | 3.3143e-09 | 3.838e-09 | 1.1356e-10 | 5.2998e-09 | 3.9667e-09 | 2.1064e-10 | 5.7449e-10 | 2.3427e-10 | 1.2091e-11 | 399929.281
489952.938 | 3.3636e-09 | 3.8397e-09 | 1.1399e-10 | 5.2795e-09 | 3.9925e-09 | 2.0856e-10 | 5.7125e-10 | 2.3692e-10 | 1.2108e-11 | 399941.469
489965.094 | 3.3291e-09 | 3.8421e-09 | 1.1377e-10 | 5.2573e-09 | 3.9934e-09 | 2.1143e-10 | 5.8053e-10 | 2.3512e-10 | 1.206e-11 | 399953.625
489977.25 | 3.3343e-09 | 3.8408e-09 | 1.1376e-10 | 5.2631e-09 | 3.9824e-09 | 2.1277e-10 | 5.7699e-10 | 2.3704e-10 | 1.1937e-11 | 399965.781
489989.438 | 3.3776e-09 | 3.829e-09 | 1.1299e-10 | 5.2596e-09 | 3.9985e-09 | 2.0812e-10 | 5.7573e-10 | 2.3491e-10 | 1.1835e-11 | 399977.969
490001.594 | 3.3477e-09 | 3.8655e-09 | 1.136e-10 | 5.2716e-09 | 3.9849e-09 | 2.0948e-10 | 5.6952e-10 | 2.3406e-10 | 1.1868e-11 | 399990.125
490013.75 | 3.3297e-09 | 3.8373e-09 | 1.119e-10 | 5.1928e-09 | 3.9704e-09 | 2.0857e-10 | 5.7319e-10 | 2.3439e-10 | 1.1882e-11 | 400002.281
490025.938 | 3.3556e-09 | 3.8288e-09 | 1.1431e-10 | 5.2108e-09 | 4.0274e-09 | 2.0944e-10 | 5.7236e-10 | 2.3389e-10 | 1.1882e-11 | 400014.469
490038.094 | 3.3094e-09 | 3.8179e-09 | 1.1441e-10 | 5.2733e-09 | 3.966e-09 | 2.0845e-10 | 5.6864e-10 | 2.3591e-10 | 1.1843e-11 | 400026.625
490050.25 | 3.3477e-09 | 3.8049e-09 | 1.1352e-10 | 5.2612e-09 | 3.9876e-09 | 2.1328e-10 | 5.6956e-10 | 2.332e-10 | 1.1999e-11 | 400038.781
490062.438 | 3.3317e-09 | 3.7997e-09 | 1.1414e-10 | 5.2693e-09 | 3.9892e-09 | 2.1019e-10 | 5.7263e-10 | 2.3503e-10 | 1.1939e-11 | 400050.969
490074.594 | 3.3375e-09 | 3.8309e-09 | 1.1409e-10 | 5.2226e-09 | 3.9817e-09 | 2.0945e-10 | 5.7683e-10 | 2.361e-10 | 1.191e-11 | 400063.125
490086.75 | 3.3386e-09 | 3.8706e-09 | 1.1366e-10 | 5.2695e-09 | 3.9827e-09 | 2.1037e-10 | 5.7361e-10 | 2.369e-10 | 1.1992e-11 | 400075.281
490098.938 | 3.3316e-09 | 3.8009e-09 | 1.1343e-10 | 5.2406e-09 | 4.0403e-09 | 2.1041e-10 | 5.7e-10 | 2.3556e-10 | 1.1921e-11 | 400087.469
490111.094 | 3.3712e-09 | 3.8552e-09 | 1.1208e-10 | 5.2884e-09 | 3.9755e-09 | 2.115e-10 | 5.7432e-10 | 2.3499e-10 | 1.2092e-11 | 400099.625
490123.25 | 3.3304e-09 | 3.8379e-09 | 1.1406e-10 | 5.2528e-09 | 4.042e-09 | 2.1399e-10 | 5.7452e-10 | 2.3516e-10 | 1.1967e-11 | 400111.781
490135.438 | 3.3898e-09 | 3.8351e-09 | 1.1279e-10 | 5.281e-09 | 3.9882e-09 | 2.0951e-10 | 5.7462e-10 | 2.3488e-10 | 1.2004e-11 | 400123.969
490147.594 | 3.3961e-09 | 3.8414e-09 | 1.1266e-10 | 5.275e-09 | 4.0046e-09 | 2.1012e-10 | 5.7462e-10 | 2.3797e-10 | 1.2002e-11 | 400136.125
490159.75 | 3.3099e-09 | 3.8311e-09 | 1.1349e-10 | 5.249e-09 | 4.0514e-09 | 2.1016e-10 | 5.7185e-10 | 2.3523e-10 | 1.189e-11 | 400148.281
490171.938 | 3.3472e-09 | 3.8201e-09 | 1.144e-10 | 5.3067e-09 | 3.9989e-09 | 2.1241e-10 | 5.7523e-10 | 2.3687e-10 | 1.1929e-11 | 400160.469
490184.094 | 3.3632e-09 | 3.813e-09 | 1.1191e-10 | 5.2813e-09 | 3.9896e-09 | 2.1318e-10 | 5.743e-10 | 2.353e-10 | 1.1837e-11 | 400172.625
490196.25 | 3.339e-09 | 3.8886e-09 | 1.1372e-10 | 5.2472e-09 | 3.9863e-09 | 2.0885e-10 | 5.7333e-10 | 2.3504e-10 | 1.1956e-11 | 400184.781
490208.438 | 3.3423e-09 | 3.8306e-09 | 1.1235e-10 | 5.2873e-09 | 4.0079e-09 | 2.1126e-10 | 5.6769e-10 | 2.359e-10 | 1.2082e-11 | 400196.969
490220.594 | 3.373e-09 | 3.8548e-09 | 1.14e-10 | 5.2614e-09 | 3.9928e-09 | 2.1305e-10 | 5.7878e-10 | 2.3625e-10 | 1.2007e-11 | 400209.125
490232.75 | 3.342e-09 | 3.8523e-09 | 1.1597e-10 | 5.2682e-09 | 4.0398e-09 | 2.1209e-10 | 5.7352e-10 | 2.3682e-10 | 1.1963e-11 | 400221.281
490244.938 | 3.3673e-09 | 3.8284e-09 | 1.1373e-10 | 5.3419e-09 | 4.0021e-09 | 2.1138e-10 | 5.7734e-10 | 2.388e-10 | 1.2197e-11 | 400233.469
490257.094 | 3.3461e-09 | 3.8369e-09 | 1.1415e-10 | 5.3091e-09 | 3.9766e-09 | 2.109e-10 | 5.6811e-10 | 2.3695e-10 | 1.1997e-11 | 400245.625
490269.25 | 3.3193e-09 | 3.8341e-09 | 1.1279e-10 | 5.2782e-09 | 4.0221e-09 | 2.0916e-10 | 5.7549e-10 | 2.3488e-10 | 1.2193e-11 | 400257.781
490281.438 | 3.3559e-09 | 3.8706e-09 | 1.1333e-10 | 5.2889e-09 | 4.0016e-09 | 2.1075e-10 | 5.7122e-10 | 2.3672e-10 | 1.1977e-11 | 400269.969
490293.594 | 3.3413e-09 | 3.8528e-09 | 1.1496e-10 | 5.2906e-09 | 3.9662e-09 | 2.1348e-10 | 5.7475e-10 | 2.3885e-10 | 1.1865e-11 | 400282.125
490305.781 | 3.3461e-09 | 3.8373e-09 | 1.1212e-10 | 5.2246e-09 | 4.0671e-09 | 2.0963e-10 | 5.7348e-10 | 2.3639e-10 | 1.206e-11 | 400294.312
490317.938 | 3.3468e-09 | 3.8724e-09 | 1.1423e-10 | 5.2606e-09 | 4.03e-09 | 2.12e-10 | 5.7339e-10 | 2.3589e-10 | 1.1979e-11 | 400306.469
490330.094 | 3.3331e-09 | 3.8984e-09 | 1.1435e-10 | 5.2882e-09 | 3.9904e-09 | 2.1199e-10 | 5.7073e-10 | 2.3578e-10 | 1.2051e-11 | 400318.625
490342.281 | 3.367e-09 | 3.9168e-09 | 1.1442e-10 | 5.2369e-09 | 4.0245e-09 | 2.0951e-10 | 5.7306e-10 | 2.3353e-10 | 1.1946e-11 | 400330.812
490354.438 | 3.3604e-09 | 3.875e-09 | 1.1441e-10 | 5.2327e-09 | 4.0443e-09 | 2.1229e-10 | 5.7121e-10 | 2.3528e-10 | 1.1895e-11 | 400342.969
490366.594 | 3.3374e-09 | 3.8652e-09 | 1.1295e-10 | 5.2703e-09 | 4.0061e-09 | 2.1152e-10 | 5.6972e-10 | 2.3696e-10 | 1.1889e-11 | 400355.125
490378.781 | 3.3767e-09 | 3.8308e-09 | 1.1311e-10 | 5.2806e-09 | 3.9829e-09 | 2.1171e-10 | 5.673e-10 | 2.3684e-10 | 1.2099e-11 | 400367.312
490390.938 | 3.3465e-09 | 3.8256e-09 | 1.1342e-10 | 5.3433e-09 | 4.0101e-09 | 2.1237e-10 | 5.7478e-10 | 2.3633e-10 | 1.1909e-11 | 400379.469
490403.094 | 3.3462e-09 | 3.8355e-09 | 1.1386e-10 | 5.2825e-09 | 3.9593e-09 | 2.1133e-10 | 5.7974e-10 | 2.351e-10 | 1.1994e-11 | 400391.625
490415.281 | 3.3703e-09 | 3.8648e-09 | 1.1388e-10 | 5.2942e-09 | 3.9983e-09 | 2.0973e-10 | 5.7427e-10 | 2.3144e-10 | 1.2034e-11 | 400403.812
490427.438 | 3.3394e-09 | 3.8546e-09 | 1.1346e-10 | 5.1926e-09 | 3.9911e-09 | 2.1237e-10 | 5.7435e-10 | 2.3537e-10 | 1.1952e-11 | 400415.969
490439.594 | 3.3488e-09 | 3.8481e-09 | 1.1377e-10 | 5.2366e-09 | 4.0103e-09 | 2.1192e-10 | 5.6693e-10 | 2.3733e-10 | 1.1854e-11 | 400428.125
490451.781 | 3.3703e-09 | 3.8102e-09 | 1.1275e-10 | 5.2105e-09 | 4.0145e-09 | 2.1285e-10 | 5.7031e-10 | 2.3206e-10 | 1.1769e-11 | 400440.312
490463.938 | 3.3549e-09 | 3.8719e-09 | 1.1295e-10 | 5.2678e-09 | 4.0232e-09 | 2.1163e-10 | 5.6593e-10 | 2.3352e-10 | 1.1934e-11 | 400452.469
490476.094 | 3.3243e-09 | 3.8114e-09 | 1.1308e-10 | 5.2444e-09 | 3.9684e-09 | 2.0947e-10 | 5.6257e-10 | 2.3072e-10 | 1.2037e-11 | 400464.625
490488.281 | 3.3542e-09 | 3.8464e-09 | 1.1343e-10 | 5.2518e-09 | 4.0074e-09 | 2.1499e-10 | 5.6855e-10 | 2.3405e-10 | 1.1766e-11 | 400476.812
490500.438 | 3.3501e-09 | 3.8332e-09 | 1.1238e-10 | 5.2181e-09 | 3.9711e-09 | 2.112e-10 | 5.6812e-10 | 2.3271e-10 | 1.2061e-11 | 400488.969
490512.594 | 3.342e-09 | 3.8339e-09 | 1.1393e-10 | 5.2158e-09 | 3.9864e-09 | 2.1087e-10 | 5.7449e-10 | 2.3511e-10 | 1.1889e-11 | 400501.125
490524.781 | 3.3466e-09 | 3.8401e-09 | 1.1394e-10 | 5.2106e-09 | 3.9885e-09 | 2.1285e-10 | 5.7329e-10 | 2.3415e-10 | 1.1855e-11 | 400513.312
490536.938 | 3.332e-09 | 3.8468e-09 | 1.1319e-10 | 5.2518e-09 | 4.017e-09 | 2.1024e-10 | 5.6474e-10 | 2.3375e-10 | 1.2111e-11 | 400525.469
490549.094 | 3.3816e-09 | 3.8392e-09 | 1.1349e-10 | 5.2172e-09 | 3.9756e-09 | 2.1118e-10 | 5.738e-10 | 2.3243e-10 | 1.2112e-11 | 400537.625
490561.281 | 3.3588e-09 | 3.796e-09 | 1.14e-10 | 5.3139e-09 | 4.0097e-09 | 2.1129e-10 | 5.714e-10 | 2.3779e-10 | 1.2053e-11 | 400549.812
490573.438 | 3.3278e-09 | 3.8333e-09 | 1.1344e-10 | 5.2699e-09 | 3.9906e-09 | 2.1393e-10 | 5.7006e-10 | 2.3465e-10 | 1.2043e-11 | 400561.969
490585.594 | 3.2938e-09 | 3.8071e-09 | 1.1242e-10 | 5.2851e-09 | 4.0006e-09 | 2.0923e-10 | 5.6803e-10 | 2.3347e-10 | 1.196e-11 | 400574.125
490597.781 | 3.329e-09 | 3.8146e-09 | 1.1481e-10 | 5.2527e-09 | 4.0071e-09 | 2.1336e-10 | 5.7146e-10 | 2.3379e-10 | 1.187e-11 | 400586.312
490609.938 | 3.3663e-09 | 3.8635e-09 | 1.1461e-10 | 5.2242e-09 | 3.995e-09 | 2.1084e-10 | 5.6825e-10 | 2.3428e-10 | 1.1862e-11 | 400598.469
490622.094 | 3.3439e-09 | 3.8168e-09 | 1.1276e-10 | 5.2666e-09 | 3.9697e-09 | 2.1324e-10 | 5.7324e-10 | 2.3509e-10 | 1.214e-11 | 400610.625
490634.281 | 3.3435e-09 | 3.8507e-09 | 1.1266e-10 | 5.2586e-09 | 4.0174e-09 | 2.113e-10 | 5.7464e-10 | 2.3589e-10 | 1.1952e-11 | 400622.812
490646.438 | 3.3542e-09 | 3.8637e-09 | 1.1255e-10 | 5.2749e-09 | 4.0156e-09 | 2.1169e-10 | 5.7659e-10 | 2.3537e-10 | 1.1923e-11 | 400634.969
490658.594 | 3.401e-09 | 3.8183e-09 | 1.1345e-10 | 5.2132e-09 | 4.0321e-09 | 2.1026e-10 | 5.7156e-10 | 2.3458e-10 | 1.2084e-11 | 400647.125
490670.781 | 3.3484e-09 | 3.8499e-09 | 1.1402e-10 | 5.2532e-09 | 4.008e-09 | 2.1197e-10 | 5.7536e-10 | 2.3434e-10 | 1.2006e-11 | 400659.312
490682.938 | 3.3667e-09 | 3.8556e-09 | 1.1313e-10 | 5.3347e-09 | 3.9978e-09 | 2.1145e-10 | 5.7537e-10 | 2.3524e-10 | 1.2044e-11 | 400671.469
490695.125 | 3.3663e-09 | 3.8883e-09 | 1.1299e-10 | 5.2263e-09 | 3.9759e-09 | 2.0876e-10 | 5.6882e-10 | 2.3698e-10 | 1.1903e-11 | 400683.656
490707.281 | 3.3274e-09 | 3.8574e-09 | 1.1306e-10 | 5.2489e-09 | 3.9858e-09 | 2.1265e-10 | 5.6601e-10 | 2.3475e-10 | 1.2136e-11 | 400695.812
490719.438 | 3.3335e-09 | 3.8476e-09 | 1.1327e-10 | 5.2753e-09 | 3.9894e-09 | 2.126e-10 | 5.6817e-10 | 2.3384e-10 | 1.1823e-11 | 400707.969
490731.625 | 3.3418e-09 | 3.8449e-09 | 1.1269e-10 | 5.2335e-09 | 3.9784e-09 | 2.0929e-10 | 5.7183e-10 | 2.3494e-10 | 1.2079e-11 | 400720.156
490743.781 | 3.3334e-09 | 3.8141e-09 | 1.1404e-10 | 5.2587e-09 | 4.0185e-09 | 2.119e-10 | 5.6566e-10 | 2.354e-10 | 1.1811e-11 | 400732.312
490755.938 | 3.342e-09 | 3.8839e-09 | 1.1321e-10 | 5.2689e-09 | 3.9998e-09 | 2.1001e-10 | 5.7131e-10 | 2.3484e-10 | 1.2103e-11 | 400744.469
490768.125 | 3.346e-09 | 3.8366e-09 | 1.1274e-10 | 5.2694e-09 | 4.0065e-09 | 2.1362e-10 | 5.7637e-10 | 2.344e-10 | 1.1942e-11 | 400756.656
490780.281 | 3.3204e-09 | 3.8624e-09 | 1.1374e-10 | 5.3273e-09 | 4.0059e-09 | 2.1277e-10 | 5.7546e-10 | 2.3442e-10 | 1.2135e-11 | 400768.812
490792.438 | 3.3221e-09 | 3.844e-09 | 1.1379e-10 | 5.324e-09 | 3.9771e-09 | 2.129e-10 | 5.7258e-10 | 2.3447e-10 | 1.2015e-11 | 400780.969
490804.625 | 3.345e-09 | 3.7972e-09 | 1.1215e-10 | 5.343e-09 | 4.0137e-09 | 2.1055e-10 | 5.7168e-10 | 2.3492e-10 | 1.1907e-11 | 400793.156
490816.781 | 3.3577e-09 | 3.8471e-09 | 1.1334e-10 | 5.2238e-09 | 3.9668e-09 | 2.0958e-10 | 5.6592e-10 | 2.3452e-10 | 1.208e-11 | 400805.312
490828.938 | 3.3342e-09 | 3.8286e-09 | 1.1237e-10 | 5.2512e-09 | 4.0037e-09 | 2.1102e-10 | 5.6861e-10 | 2.3399e-10 | 1.2074e-11 | 400817.469
490841.125 | 3.3623e-09 | 3.8606e-09 | 1.1365e-10 | 5.2549e-09 | 3.9675e-09 | 2.1132e-10 | 5.6698e-10 | 2.3567e-10 | 1.1919e-11 | 400829.656
490853.281 | 3.3335e-09 | 3.8306e-09 | 1.1366e-10 | 5.2337e-09 | 4.0031e-09 | 2.118e-10 | 5.7233e-10 | 2.3342e-10 | 1.1911e-11 | 400841.812
490865.438 | 3.3395e-09 | 3.8272e-09 | 1.1324e-10 | 5.23e-09 | 3.998e-09 | 2.1123e-10 | 5.7502e-10 | 2.3361e-10 | 1.189e-11 | 400853.969
490877.625 | 3.3386e-09 | 3.8667e-09 | 1.1188e-10 | 5.2745e-09 | 3.9797e-09 | 2.1095e-10 | 5.7111e-10 | 2.3477e-10 | 1.193e-11 | 400866.156
490889.781 | 3.3381e-09 | 3.8677e-09 | 1.1309e-10 | 5.2457e-09 | 3.9818e-09 | 2.1132e-10 | 5.6709e-10 | 2.3346e-10 | 1.1757e-11 | 400878.312
490901.938 | 3.3417e-09 | 3.8536e-09 | 1.1299e-10 | 5.2303e-09 | 3.9647e-09 | 2.1268e-10 | 5.6657e-10 | 2.3533e-10 | 1.1867e-11 | 400890.469
490914.125 | 3.3327e-09 | 3.8436e-09 | 1.1266e-10 | 5.2233e-09 | 4.0042e-09 | 2.1103e-10 | 5.6668e-10 | 2.3652e-10 | 1.1803e-11 | 400902.656
490926.281 | 3.3434e-09 | 3.8445e-09 | 1.131e-10 | 5.254e-09 | 3.9705e-09 | 2.1177e-10 | 5.7375e-10 | 2.3399e-10 | 1.1904e-11 | 400914.812
490938.438 | 3.3212e-09 | 3.8056e-09 | 1.1387e-10 | 5.233e-09 | 3.9808e-09 | 2.0974e-10 | 5.6846e-10 | 2.3388e-10 | 1.1944e-11 | 400926.969
490950.625 | 3.319e-09 | 3.8071e-09 | 1.1263e-10 | 5.232e-09 | 3.9917e-09 | 2.1064e-10 | 5.7167e-10 | 2.3334e-10 | 1.1932e-11 | 400939.156
490962.781 | 3.3378e-09 | 3.7655e-09 | 1.1347e-10 | 5.2712e-09 | 3.976e-09 | 2.1163e-10 | 5.6963e-10 | 2.3459e-10 | 1.1838e-11 | 400951.312
490974.938 | 3.3246e-09 | 3.8364e-09 | 1.1376e-10 | 5.2734e-09 | 3.9712e-09 | 2.0919e-10 | 5.7093e-10 | 2.3554e-10 | 1.1893e-11 | 400963.469
490987.125 | 3.2873e-09 | 3.8415e-09 | 1.1326e-10 | 5.1896e-09 | 3.9795e-09 | 2.104e-10 | 5.7347e-10 | 2.3514e-10 | 1.1802e-11 | 400975.656
490999.281 | 3.3266e-09 | 3.8231e-09 | 1.1353e-10 | 5.2625e-09 | 3.9621e-09 | 2.0665e-10 | 5.7019e-10 | 2.3449e-10 | 1.1766e-11 | 400987.812
491011.438 | 3.2865e-09 | 3.8244e-09 | 1.1271e-10 | 5.2298e-09 | 3.9275e-09 | 2.0991e-10 | 5.7167e-10 | 2.3347e-10 | 1.1893e-11 | 400999.969
491023.625 | 3.3368e-09 | 3.8571e-09 | 1.1153e-10 | 5.2281e-09 | 3.9554e-09 | 2.0931e-10 | 5.6349e-10 | 2.3323e-10 | 1.1823e-11 | 401012.156
491035.781 | 3.3033e-09 | 3.805e-09 | 1.1123e-10 | 5.1915e-09 | 3.9729e-09 | 2.0778e-10 | 5.6558e-10 | 2.331e-10 | 1.2025e-11 | 401024.312
491047.938 | 3.3265e-09 | 3.8313e-09 | 1.1362e-10 | 5.2411e-09 | 3.9633e-09 | 2.0885e-10 | 5.6446e-10 | 2.3497e-10 | 1.1925e-11 | 401036.469
491060.125 | 3.3023e-09 | 3.8434e-09 | 1.135e-10 | 5.2574e-09 | 3.9468e-09 | 2.084e-10 | 5.6662e-10 | 2.3249e-10 | 1.1823e-11 | 401048.656
491072.281 | 3.2956e-09 | 3.7731e-09 | 1.121e-10 | 5.1796e-09 | 3.9682e-09 | 2.0939e-10 | 5.6503e-10 | 2.3433e-10 | 1.1877e-11 | 401060.812
491084.469 | 3.2998e-09 | 3.8124e-09 | 1.1363e-10 | 5.2162e-09 | 3.952e-09 | 2.1001e-10 | 5.7096e-10 | 2.3338e-10 | 1.1771e-11 | 401073
491096.625 | 3.3258e-09 | 3.8133e-09 | 1.1241e-10 | 5.246e-09 | 3.9722e-09 | 2.116e-10 | 5.6299e-10 | 2.3511e-10 | 1.1753e-11 | 401085.156
491108.781 | 3.3213e-09 | 3.8261e-09 | 1.126e-10 | 5.2561e-09 | 3.9985e-09 | 2.1182e-10 | 5.6707e-10 | 2.3549e-10 | 1.1904e-11 | 401097.312
491120.969 | 3.2832e-09 | 3.8071e-09 | 1.1348e-10 | 5.2045e-09 | 3.9865e-09 | 2.1123e-10 | 5.682e-10 | 2.3335e-10 | 1.1795e-11 | 401109.5
491133.125 | 3.322e-09 | 3.8219e-09 | 1.1283e-10 | 5.2466e-09 | 3.9722e-09 | 2.0951e-10 | 5.7324e-10 | 2.3135e-10 | 1.1718e-11 | 401121.656
491145.281 | 3.343e-09 | 3.8325e-09 | 1.1365e-10 | 5.2041e-09 | 3.9915e-09 | 2.1308e-10 | 5.7526e-10 | 2.3523e-10 | 1.1944e-11 | 401133.812
491157.469 | 3.3387e-09 | 3.8562e-09 | 1.1122e-10 | 5.2703e-09 | 3.9424e-09 | 2.0902e-10 | 5.6873e-10 | 2.3418e-10 | 1.1921e-11 | 401146
491169.625 | 3.3547e-09 | 3.7751e-09 | 1.1333e-10 | 5.2028e-09 | 3.9638e-09 | 2.1004e-10 | 5.6454e-10 | 2.3201e-10 | 1.1895e-11 | 401158.156
491181.781 | 3.3357e-09 | 3.8185e-09 | 1.1236e-10 | 5.2545e-09 | 3.9368e-09 | 2.1203e-10 | 5.6947e-10 | 2.36e-10 | 1.1795e-11 | 401170.312
491193.969 | 3.3242e-09 | 3.8286e-09 | 1.1243e-10 | 5.2708e-09 | 3.9588e-09 | 2.0999e-10 | 5.6537e-10 | 2.3426e-10 | 1.1906e-11 | 401182.5
491206.125 | 3.3e-09 | 3.8071e-09 | 1.1176e-10 | 5.2485e-09 | 3.9869e-09 | 2.1051e-10 | 5.6641e-10 | 2.3442e-10 | 1.2074e-11 | 401194.656
491218.281 | 3.302e-09 | 3.8492e-09 | 1.1199e-10 | 5.2635e-09 | 3.9597e-09 | 2.1172e-10 | 5.6918e-10 | 2.3418e-10 | 1.1835e-11 | 401206.812
491230.469 | 3.3313e-09 | 3.8111e-09 | 1.1148e-10 | 5.1928e-09 | 3.9369e-09 | 2.1127e-10 | 5.636e-10 | 2.338e-10 | 1.1968e-11 | 401219
491242.625 | 3.3559e-09 | 3.8056e-09 | 1.1371e-10 | 5.1871e-09 | 3.9484e-09 | 2.1008e-10 | 5.7042e-10 | 2.3348e-10 | 1.211e-11 | 401231.156
491254.781 | 3.303e-09 | 3.8079e-09 | 1.1244e-10 | 5.2193e-09 | 4.0037e-09 | 2.0879e-10 | 5.7561e-10 | 2.3672e-10 | 1.1926e-11 | 401243.312
491266.969 | 3.3381e-09 | 3.8307e-09 | 1.1216e-10 | 5.2459e-09 | 3.9753e-09 | 2.1161e-10 | 5.7389e-10 | 2.3367e-10 | 1.1969e-11 | 401255.5
491279.125 | 3.3074e-09 | 3.8442e-09 | 1.1249e-10 | 5.2361e-09 | 3.9573e-09 | 2.0921e-10 | 5.6806e-10 | 2.3236e-10 | 1.1798e-11 | 401267.656
491291.281 | 3.3262e-09 | 3.8279e-09 | 1.148e-10 | 5.2748e-09 | 3.9489e-09 | 2.0895e-10 | 5.7075e-10 | 2.3441e-10 | 1.1815e-11 | 401279.812
491303.469 | 3.3081e-09 | 3.8159e-09 | 1.1242e-10 | 5.2782e-09 | 4.0236e-09 | 2.0832e-10 | 5.7103e-10 | 2.3374e-10 | 1.1963e-11 | 401292
491315.625 | 3.3263e-09 | 3.811e-09 | 1.1391e-10 | 5.1924e-09 | 3.9295e-09 | 2.1166e-10 | 5.7576e-10 | 2.361e-10 | 1.187e-11 | 401304.156
491327.781 | 3.3275e-09 | 3.8163e-09 | 1.1169e-10 | 5.2091e-09 | 3.9395e-09 | 2.0893e-10 | 5.6918e-10 | 2.3565e-10 | 1.1932e-11 | 401316.312
491339.969 | 3.3362e-09 | 3.8084e-09 | 1.1347e-10 | 5.2032e-09 | 3.9652e-09 | 2.1268e-10 | 5.7055e-10 | 2.3528e-10 | 1.1872e-11 | 401328.5
491352.125 | 3.3316e-09 | 3.8228e-09 | 1.1319e-10 | 5.2835e-09 | 4.0071e-09 | 2.0928e-10 | 5.7621e-10 | 2.344e-10 | 1.2022e-11 | 401340.656
491364.281 | 3.3288e-09 | 3.8505e-09 | 1.13e-10 | 5.264e-09 | 3.992e-09 | 2.0984e-10 | 5.7335e-10 | 2.3421e-10 | 1.195e-11 | 401352.812
491376.469 | 3.3379e-09 | 3.8632e-09 | 1.1554e-10 | 5.2652e-09 | 3.9273e-09 | 2.0974e-10 | 5.7286e-10 | 2.3762e-10 | 1.196e-11 | 401365
491388.625 | 3.3153e-09 | 3.7955e-09 | 1.1404e-10 | 5.2686e-09 | 3.9957e-09 | 2.1097e-10 | 5.6995e-10 | 2.3615e-10 | 1.1991e-11 | 401377.156
491400.781 | 3.3469e-09 | 3.8346e-09 | 1.1348e-10 | 5.2341e-09 | 3.9955e-09 | 2.1123e-10 | 5.7e-10 | 2.34e-10 | 1.2094e-11 | 401389.312
491412.969 | 3.3551e-09 | 3.8221e-09 | 1.1406e-10 | 5.2772e-09 | 3.9828e-09 | 2.0891e-10 | 5.7211e-10 | 2.3541e-10 | 1.1877e-11 | 401401.5
491425.125 | 3.3395e-09 | 3.8085e-09 | 1.1466e-10 | 5.2617e-09 | 3.9654e-09 | 2.1034e-10 | 5.707e-10 | 2.3335e-10 | 1.1848e-11 | 401413.656
491437.313 | 3.3221e-09 | 3.822e-09 | 1.1344e-10 | 5.2267e-09 | 3.9765e-09 | 2.1154e-10 | 5.7558e-10 | 2.3498e-10 | 1.2191e-11 | 401425.844
491449.469 | 3.2997e-09 | 3.8091e-09 | 1.141e-10 | 5.2351e-09 | 3.9875e-09 | 2.0855e-10 | 5.6637e-10 | 2.3513e-10 | 1.1827e-11 | 401438
491461.625 | 3.3307e-09 | 3.8693e-09 | 1.1397e-10 | 5.2604e-09 | 3.9863e-09 | 2.109e-10 | 5.6791e-10 | 2.3559e-10 | 1.1878e-11 | 401450.156
491473.813 | 3.3588e-09 | 3.7969e-09 | 1.1281e-10 | 5.2212e-09 | 3.9623e-09 | 2.1085e-10 | 5.6648e-10 | 2.3709e-10 | 1.2036e-11 | 401462.344
491485.969 | 3.3349e-09 | 3.8043e-09 | 1.1317e-10 | 5.2399e-09 | 3.9843e-09 | 2.1053e-10 | 5.6937e-10 | 2.3513e-10 | 1.1862e-11 | 401474.5
491498.125 | 3.3238e-09 | 3.7933e-09 | 1.138e-10 | 5.2433e-09 | 3.9735e-09 | 2.0849e-10 | 5.7194e-10 | 2.3442e-10 | 1.1974e-11 | 401486.656
491510.313 | 3.2908e-09 | 3.8076e-09 | 1.1259e-10 | 5.2894e-09 | 3.9723e-09 | 2.1025e-10 | 5.6854e-10 | 2.3573e-10 | 1.209e-11 | 401498.844
491522.469 | 3.3359e-09 | 3.8242e-09 | 1.1461e-10 | 5.1956e-09 | 3.98e-09 | 2.089e-10 | 5.6971e-10 | 2.3738e-10 | 1.1928e-11 | 401511
491534.625 | 3.3183e-09 | 3.8498e-09 | 1.1336e-10 | 5.2018e-09 | 3.9862e-09 | 2.0993e-10 | 5.6694e-10 | 2.3383e-10 | 1.1952e-11 | 401523.156
491546.813 | 3.345e-09 | 3.7849e-09 | 1.1334e-10 | 5.327e-09 | 3.9674e-09 | 2.0894e-10 | 5.6433e-10 | 2.3357e-10 | 1.1924e-11 | 401535.344
491558.969 | 3.3273e-09 | 3.8139e-09 | 1.1326e-10 | 5.2855e-09 | 3.9827e-09 | 2.112e-10 | 5.7012e-10 | 2.3485e-10 | 1.1799e-11 | 401547.5
491571.125 | 3.3423e-09 | 3.8354e-09 | 1.1335e-10 | 5.1832e-09 | 3.9777e-09 | 2.1168e-10 | 5.754e-10 | 2.3504e-10 | 1.2029e-11 | 401559.656
491583.313 | 3.3399e-09 | 3.7936e-09 | 1.1314e-10 | 5.2884e-09 | 3.9547e-09 | 2.085e-10 | 5.6688e-10 | 2.3415e-10 | 1.2105e-11 | 401571.844
491595.469 | 3.2983e-09 | 3.8201e-09 | 1.1348e-10 | 5.2832e-09 | 3.9687e-09 | 2.1071e-10 | 5.6998e-10 | 2.352e-10 | 1.1971e-11 | 401584
491607.625 | 3.3116e-09 | 3.8408e-09 | 1.138e-10 | 5.2646e-09 | 3.9496e-09 | 2.1272e-10 | 5.6798e-10 | 2.3371e-10 | 1.1956e-11 | 401596.156
491619.813 | 3.3253e-09 | 3.7865e-09 | 1.1347e-10 | 5.1812e-09 | 3.9675e-09 | 2.0897e-10 | 5.6229e-10 | 2.3548e-10 | 1.1842e-11 | 401608.344
491631.969 | 3.2712e-09 | 3.8122e-09 | 1.1234e-10 | 5.2121e-09 | 3.9616e-09 | 2.0871e-10 | 5.6692e-10 | 2.3393e-10 | 1.1765e-11 | 401620.5
491644.125 | 3.3087e-09 | 3.8554e-09 | 1.1264e-10 | 5.2508e-09 | 3.9867e-09 | 2.088e-10 | 5.6227e-10 | 2.3526e-10 | 1.1856e-11 | 401632.656
491656.313 | 3.3341e-09 | 3.811e-09 | 1.1283e-10 | 5.261e-09 | 3.918e-09 | 2.0866e-10 | 5.7007e-10 | 2.3104e-10 | 1.197e-11 | 401644.844
491668.469 | 3.2716e-09 | 3.778e-09 | 1.1291e-10 | 5.3188e-09 | 3.9738e-09 | 2.0773e-10 | 5.641e-10 | 2.339e-10 | 1.1844e-11 | 401657
491680.625 | 3.316e-09 | 3.856e-09 | 1.1186e-10 | 5.1953e-09 | 3.9503e-09 | 2.0934e-10 | 5.6982e-10 | 2.3321e-10 | 1.1766e-11 | 401669.156
491692.813 | 3.3112e-09 | 3.7917e-09 | 1.1288e-10 | 5.2012e-09 | 3.902e-09 | 2.0967e-10 | 5.654e-10 | 2.3173e-10 | 1.1889e-11 | 401681.344
491704.969 | 3.3261e-09 | 3.7686e-09 | 1.1332e-10 | 5.2178e-09 | 3.9574e-09 | 2.1326e-10 | 5.7094e-10 | 2.3332e-10 | 1.1778e-11 | 401693.5
491717.125 | 3.309e-09 | 3.8226e-09 | 1.1206e-10 | 5.2067e-09 | 3.9517e-09 | 2.0863e-10 | 5.6342e-10 | 2.3108e-10 | 1.1865e-11 | 401705.656
491729.313 | 3.3106e-09 | 3.7835e-09 | 1.1327e-10 | 5.1966e-09 | 3.9371e-09 | 2.0993e-10 | 5.7243e-10 | 2.3421e-10 | 1.1854e-11 | 401717.844
491741.469 | 3.3328e-09 | 3.8112e-09 | 1.1218e-10 | 5.1968e-09 | 3.9855e-09 | 2.0895e-10 | 5.6482e-10 | 2.35e-10 | 1.1779e-11 | 401730
491753.625 | 3.2865e-09 | 3.8256e-09 | 1.128e-10 | 5.2246e-09 | 3.9305e-09 | 2.1003e-10 | 5.6217e-10 | 2.3366e-10 | 1.207e-11 | 401742.156
491765.813 | 3.3018e-09 | 3.7945e-09 | 1.1233e-10 | 5.2128e-09 | 3.9664e-09 | 2.0675e-10 | 5.6574e-10 | 2.3117e-10 | 1.1874e-11 | 401754.344
491777.969 | 3.2823e-09 | 3.7942e-09 | 1.1285e-10 | 5.2056e-09 | 3.8945e-09 | 2.0907e-10 | 5.6953e-10 | 2.332e-10 | 1.1911e-11 | 401766.5
491790.125 | 3.3108e-09 | 3.7808e-09 | 1.1208e-10 | 5.2182e-09 | 3.9431e-09 | 2.0875e-10 | 5.7048e-10 | 2.3466e-10 | 1.1955e-11 | 401778.656
491802.313 | 3.2968e-09 | 3.8096e-09 | 1.1186e-10 | 5.2346e-09 | 3.9411e-09 | 2.0975e-10 | 5.7096e-10 | 2.3142e-10 | 1.2029e-11 | 401790.844
491814.469 | 3.312e-09 | 3.796e-09 | 1.1196e-10 | 5.1898e-09 | 3.946e-09 | 2.0954e-10 | 5.6754e-10 | 2.3258e-10 | 1.1654e-11 | 401803
491826.656 | 3.3114e-09 | 3.8377e-09 | 1.1279e-10 | 5.2499e-09 | 3.929e-09 | 2.0915e-10 | 5.6798e-10 | 2.343e-10 | 1.181e-11 | 401815.187
491838.813 | 3.3199e-09 | 3.8023e-09 | 1.1301e-10 | 5.2171e-09 | 3.9778e-09 | 2.0878e-10 | 5.6553e-10 | 2.3456e-10 | 1.1826e-11 | 401827.344
491850.969 | 3.3241e-09 | 3.8009e-09 | 1.12e-10 | 5.2233e-09 | 3.957e-09 | 2.0964e-10 | 5.7013e-10 | 2.342e-10 | 1.1869e-11 | 401839.5
491863.156 | 3.3033e-09 | 3.8233e-09 | 1.1408e-10 | 5.204e-09 | 3.975e-09 | 2.0866e-10 | 5.7145e-10 | 2.3556e-10 | 1.1929e-11 | 401851.687
491875.313 | 3.3148e-09 | 3.8107e-09 | 1.1272e-10 | 5.2137e-09 | 3.9518e-09 | 2.1064e-10 | 5.6317e-10 | 2.3273e-10 | 1.1965e-11 | 401863.844
491887.469 | 3.2851e-09 | 3.7937e-09 | 1.1267e-10 | 5.1826e-09 | 4.0031e-09 | 2.1055e-10 | 5.6334e-10 | 2.3397e-10 | 1.18e-11 | 401876
491899.656 | 3.2976e-09 | 3.8191e-09 | 1.1287e-10 | 5.1627e-09 | 3.9455e-09 | 2.0868e-10 | 5.6773e-10 | 2.327e-10 | 1.1837e-11 | 401888.187
491911.813 | 3.2972e-09 | 3.8239e-09 | 1.1274e-10 | 5.2037e-09 | 3.941e-09 | 2.0972e-10 | 5.6699e-10 | 2.307e-10 | 1.1885e-11 | 401900.344
491923.969 | 3.2913e-09 | 3.8338e-09 | 1.1308e-10 | 5.2097e-09 | 3.9753e-09 | 2.088e-10 | 5.7117e-10 | 2.3541e-10 | 1.1868e-11 | 401912.5
491936.156 | 3.319e-09 | 3.8181e-09 | 1.1193e-10 | 5.2417e-09 | 4.0008e-09 | 2.0856e-10 | 5.627e-10 | 2.3292e-10 | 1.1846e-11 | 401924.687
491948.313 | 3.3237e-09 | 3.8159e-09 | 1.1187e-10 | 5.1918e-09 | 3.9285e-09 | 2.0988e-10 | 5.6609e-10 | 2.2991e-10 | 1.1887e-11 | 401936.844
491960.469 | 3.2818e-09 | 3.8577e-09 | 1.1213e-10 | 5.17e-09 | 3.9578e-09 | 2.0843e-10 | 5.6544e-10 | 2.3322e-10 | 1.1803e-11 | 401949
491972.656 | 3.3219e-09 | 3.8029e-09 | 1.1246e-10 | 5.1993e-09 | 3.9586e-09 | 2.1144e-10 | 5.6327e-10 | 2.3238e-10 | 1.1754e-11 | 401961.187
491984.813 | 3.2771e-09 | 3.7801e-09 | 1.1297e-10 | 5.1942e-09 | 3.935e-09 | 2.096e-10 | 5.6205e-10 | 2.3178e-10 | 1.1819e-11 | 401973.344
491996.969 | 3.3352e-09 | 3.8299e-09 | 1.1325e-10 | 5.1422e-09 | 3.9719e-09 | 2.0851e-10 | 5.6152e-10 | 2.3279e-10 | 1.1923e-11 | 401985.5
492009.156 | 3.3227e-09 | 3.8244e-09 | 1.124e-10 | 5.1469e-09 | 3.9745e-09 | 2.0777e-10 | 5.6997e-10 | 2.3095e-10 | 1.1759e-11 | 401997.687
492021.313 | 3.3094e-09 | 3.7908e-09 | 1.1302e-10 | 5.2544e-09 | 3.9765e-09 | 2.0954e-10 | 5.6954e-10 | 2.3395e-10 | 1.203e-11 | 402009.844
492033.469 | 3.3394e-09 | 3.8923e-09 | 1.1296e-10 | 5.2961e-09 | 3.9765e-09 | 2.0727e-10 | 5.6962e-10 | 2.3313e-10 | 1.2046e-11 | 402022
492045.656 | 3.3381e-09 | 3.8546e-09 | 1.1314e-10 | 5.2333e-09 | 3.9542e-09 | 2.1203e-10 | 5.6164e-10 | 2.3319e-10 | 1.1863e-11 | 402034.187
492057.813 | 3.3359e-09 | 3.8345e-09 | 1.1243e-10 | 5.2134e-09 | 3.9829e-09 | 2.094e-10 | 5.6469e-10 | 2.3413e-10 | 1.2019e-11 | 402046.344
492069.969 | 3.333e-09 | 3.8417e-09 | 1.1246e-10 | 5.2316e-09 | 3.9905e-09 | 2.085e-10 | 5.6436e-10 | 2.3317e-10 | 1.1819e-11 | 402058.5
492082.156 | 3.3103e-09 | 3.8398e-09 | 1.1427e-10 | 5.2352e-09 | 3.9668e-09 | 2.1002e-10 | 5.6321e-10 | 2.3322e-10 | 1.1995e-11 | 402070.687
492094.313 | 3.3294e-09 | 3.813e-09 | 1.1274e-10 | 5.1972e-09 | 3.9797e-09 | 2.0918e-10 | 5.7065e-10 | 2.337e-10 | 1.1807e-11 | 402082.844
492106.469 | 3.3333e-09 | 3.8431e-09 | 1.1297e-10 | 5.1665e-09 | 3.9813e-09 | 2.0994e-10 | 5.7365e-10 | 2.3339e-10 | 1.1987e-11 | 402095
492118.656 | 3.334e-09 | 3.8115e-09 | 1.1227e-10 | 5.2579e-09 | 4.0123e-09 | 2.1081e-10 | 5.6783e-10 | 2.356e-10 | 1.179e-11 | 402107.187
492130.813 | 3.3052e-09 | 3.8291e-09 | 1.132e-10 | 5.213e-09 | 3.9768e-09 | 2.0909e-10 | 5.6684e-10 | 2.3309e-10 | 1.1985e-11 | 402119.344
492142.969 | 3.3229e-09 | 3.8231e-09 | 1.1168e-10 | 5.261e-09 | 4.0008e-09 | 2.0933e-10 | 5.6592e-10 | 2.3605e-10 | 1.1908e-11 | 402131.5
492155.156 | 3.3057e-09 | 3.8482e-09 | 1.1245e-10 | 5.1512e-09 | 3.9928e-09 | 2.104e-10 | 5.662e-10 | 2.3288e-10 | 1.2002e-11 | 402143.687
492167.313 | 3.337e-09 | 3.8027e-09 | 1.1346e-10 | 5.1774e-09 | 3.9536e-09 | 2.1151e-10 | 5.6418e-10 | 2.3363e-10 | 1.1589e-11 | 402155.844
492179.469 | 3.3398e-09 | 3.7894e-09 | 1.1268e-10 | 5.2204e-09 | 3.9677e-09 | 2.0831e-10 | 5.6432e-10 | 2.3207e-10 | 1.1809e-11 | 402168
492191.656 | 3.3092e-09 | 3.8049e-09 | 1.1247e-10 | 5.2489e-09 | 3.9817e-09 | 2.1098e-10 | 5.6998e-10 | 2.3317e-10 | 1.2068e-11 | 402180.187
492203.813 | 3.3242e-09 | 3.8369e-09 | 1.1251e-10 | 5.2095e-09 | 3.9122e-09 | 2.1161e-10 | 5.7107e-10 | 2.326e-10 | 1.1795e-11 | 402192.344
492216 | 3.2889e-09 | 3.8109e-09 | 1.1298e-10 | 5.214e-09 | 3.997e-09 | 2.0805e-10 | 5.6529e-10 | 2.3066e-10 | 1.1782e-11 | 402204.531
492228.156 | 3.3175e-09 | 3.8538e-09 | 1.1144e-10 | 5.1979e-09 | 3.937e-09 | 2.1105e-10 | 5.7189e-10 | 2.3365e-10 | 1.194e-11 | 402216.687
492240.313 | 3.3212e-09 | 3.8201e-09 | 1.1332e-10 | 5.2326e-09 | 3.9768e-09 | 2.0899e-10 | 5.6305e-10 | 2.3396e-10 | 1.1919e-11 | 402228.844
492252.5 | 3.3233e-09 | 3.8256e-09 | 1.1206e-10 | 5.2488e-09 | 3.9868e-09 | 2.1027e-10 | 5.6797e-10 | 2.3461e-10 | 1.1891e-11 | 402241.031
492264.656 | 3.2795e-09 | 3.7991e-09 | 1.1279e-10 | 5.2033e-09 | 3.9935e-09 | 2.1064e-10 | 5.6538e-10 | 2.3183e-10 | 1.1907e-11 | 402253.187
492276.813 | 3.2954e-09 | 3.8497e-09 | 1.135e-10 | 5.2419e-09 | 3.973e-09 | 2.0974e-10 | 5.632e-10 | 2.3203e-10 | 1.1863e-11 | 402265.344
492289 | 3.3451e-09 | 3.8421e-09 | 1.114e-10 | 5.2529e-09 | 4.0094e-09 | 2.1033e-10 | 5.6732e-10 | 2.328e-10 | 1.187e-11 | 402277.531
492301.156 | 3.3058e-09 | 3.7833e-09 | 1.1313e-10 | 5.214e-09 | 3.9979e-09 | 2.1204e-10 | 5.6677e-10 | 2.3002e-10 | 1.2017e-11 | 402289.687
492313.313 | 3.3213e-09 | 3.8493e-09 | 1.1236e-10 | 5.2681e-09 | 3.9524e-09 | 2.0781e-10 | 5.7476e-10 | 2.3402e-10 | 1.1906e-11 | 402301.844
492325.5 | 3.2912e-09 | 3.8319e-09 | 1.1283e-10 | 5.2194e-09 | 3.9643e-09 | 2.0937e-10 | 5.6618e-10 | 2.3493e-10 | 1.1625e-11 | 402314.031
492337.656 | 3.3271e-09 | 3.8079e-09 | 1.1172e-10 | 5.2148e-09 | 3.9501e-09 | 2.0954e-10 | 5.6031e-10 | 2.325e-10 | 1.161e-11 | 402326.187
492349.813 | 3.324e-09 | 3.7793e-09 | 1.1223e-10 | 5.2395e-09 | 3.9719e-09 | 2.1011e-10 | 5.6081e-10 | 2.3422e-10 | 1.1991e-11 | 402338.344
492362 | 3.3019e-09 | 3.8866e-09 | 1.119e-10 | 5.2358e-09 | 3.9258e-09 | 2.1104e-10 | 5.681e-10 | 2.3224e-10 | 1.199e-11 | 402350.531
492374.156 | 3.3535e-09 | 3.8624e-09 | 1.1161e-10 | 5.2063e-09 | 4.0003e-09 | 2.0778e-10 | 5.6757e-10 | 2.3431e-10 | 1.1832e-11 | 402362.687
492386.313 | 3.3158e-09 | 3.8393e-09 | 1.131e-10 | 5.2328e-09 | 3.9944e-09 | 2.0866e-10 | 5.7069e-10 | 2.3386e-10 | 1.1959e-11 | 402374.844
492398.5 | 3.3178e-09 | 3.8207e-09 | 1.1372e-10 | 5.2186e-09 | 3.9874e-09 | 2.0984e-10 | 5.6303e-10 | 2.3313e-10 | 1.1799e-11 | 402387.031
492410.656 | 3.3693e-09 | 3.8657e-09 | 1.1347e-10 | 5.2843e-09 | 3.9832e-09 | 2.1159e-10 | 5.676e-10 | 2.3334e-10 | 1.2038e-11 | 402399.187
492422.813 | 3.3339e-09 | 3.8345e-09 | 1.1321e-10 | 5.2989e-09 | 3.9668e-09 | 2.1117e-10 | 5.6415e-10 | 2.3536e-10 | 1.1965e-11 | 402411.344
492435 | 3.3281e-09 | 3.7846e-09 | 1.1269e-10 | 5.2442e-09 | 4.0043e-09 | 2.1202e-10 | 5.6975e-10 | 2.322e-10 | 1.1932e-11 | 402423.531
492447.156 | 3.312e-09 | 3.8238e-09 | 1.1381e-10 | 5.3074e-09 | 4.0108e-09 | 2.1077e-10 | 5.7021e-10 | 2.3365e-10 | 1.185e-11 | 402435.687
492459.313 | 3.3225e-09 | 3.8784e-09 | 1.1406e-10 | 5.2476e-09 | 3.9766e-09 | 2.1032e-10 | 5.7002e-10 | 2.3282e-10 | 1.2076e-11 | 402447.844
492471.5 | 3.3349e-09 | 3.8457e-09 | 1.1274e-10 | 5.2423e-09 | 3.9984e-09 | 2.0991e-10 | 5.6611e-10 | 2.3441e-10 | 1.2022e-11 | 402460.031
492483.656 | 3.3396e-09 | 3.8352e-09 | 1.1241e-10 | 5.2506e-09 | 3.9646e-09 | 2.0997e-10 | 5.6439e-10 | 2.3489e-10 | 1.1953e-11 | 402472.187
492495.813 | 3.3558e-09 | 3.839e-09 | 1.1291e-10 | 5.2353e-09 | 3.9909e-09 | 2.0766e-10 | 5.6647e-10 | 2.3216e-10 | 1.1832e-11 | 402484.344
492508 | 3.3445e-09 | 3.8504e-09 | 1.119e-10 | 5.2126e-09 | 3.9458e-09 | 2.1021e-10 | 5.7669e-10 | 2.3256e-10 | 1.1837e-11 | 402496.531
492520.156 | 3.3315e-09 | 3.8638e-09 | 1.1354e-10 | 5.2236e-09 | 3.9644e-09 | 2.0812e-10 | 5.6479e-10 | 2.3059e-10 | 1.1704e-11 | 402508.687
492532.313 | 3.3157e-09 | 3.8339e-09 | 1.1329e-10 | 5.2655e-09 | 3.9468e-09 | 2.0801e-10 | 5.6516e-10 | 2.3109e-10 | 1.1884e-11 | 402520.844
492544.5 | 3.3151e-09 | 3.8114e-09 | 1.1237e-10 | 5.2134e-09 | 3.9745e-09 | 2.0909e-10 | 5.6568e-10 | 2.314e-10 | 1.1789e-11 | 402533.031
492556.656 | 3.3674e-09 | 3.795e-09 | 1.1444e-10 | 5.1732e-09 | 3.9159e-09 | 2.1166e-10 | 5.6729e-10 | 2.3266e-10 | 1.185e-11 | 402545.187
492568.813 | 3.2989e-09 | 3.8023e-09 | 1.1332e-10 | 5.2203e-09 | 3.964e-09 | 2.1002e-10 | 5.6503e-10 | 2.3293e-10 | 1.1745e-11 | 402557.344
492581 | 3.3443e-09 | 3.801e-09 | 1.1242e-10 | 5.2273e-09 | 3.9684e-09 | 2.1169e-10 | 5.6757e-10 | 2.3344e-10 | 1.1899e-11 | 402569.531
492593.156 | 3.3216e-09 | 3.8336e-09 | 1.1272e-10 | 5.2468e-09 | 3.963e-09 | 2.0926e-10 | 5.6869e-10 | 2.3581e-10 | 1.1786e-11 | 402581.687
492605.344 | 3.3275e-09 | 3.8265e-09 | 1.1294e-10 | 5.2008e-09 | 4.03e-09 | 2.0993e-10 | 5.6438e-10 | 2.3212e-10 | 1.1729e-11 | 402593.875
492617.5 | 3.366e-09 | 3.85e-09 | 1.1179e-10 | 5.2554e-09 | 3.9723e-09 | 2.1094e-10 | 5.6384e-10 | 2.3044e-10 | 1.1701e-11 | 402606.031
492629.656 | 3.2986e-09 | 3.8148e-09 | 1.1249e-10 | 5.2005e-09 | 3.9567e-09 | 2.1017e-10 | 5.7317e-10 | 2.3147e-10 | 1.1786e-11 | 402618.187
492641.844 | 3.3275e-09 | 3.827e-09 | 1.1289e-10 | 5.2455e-09 | 3.988e-09 | 2.1042e-10 | 5.6939e-10 | 2.3572e-10 | 1.1832e-11 | 402630.375
492654 | 3.3299e-09 | 3.8349e-09 | 1.1304e-10 | 5.2804e-09 | 3.9292e-09 | 2.1176e-10 | 5.6821e-10 | 2.3219e-10 | 1.182e-11 | 402642.531
492666.156 | 3.3043e-09 | 3.7906e-09 | 1.1298e-10 | 5.1811e-09 | 3.9773e-09 | 2.0982e-10 | 5.6694e-10 | 2.3262e-10 | 1.1797e-11 | 402654.687
492678.344 | 3.2864e-09 | 3.8341e-09 | 1.1249e-10 | 5.1815e-09 | 3.9902e-09 | 2.0865e-10 | 5.6798e-10 | 2.3407e-10 | 1.2014e-11 | 402666.875
492690.5 | 3.3275e-09 | 3.8462e-09 | 1.134e-10 | 5.2359e-09 | 4.0117e-09 | 2.0981e-10 | 5.6802e-10 | 2.3169e-10 | 1.1854e-11 | 402679.031
492702.656 | 3.3221e-09 | 3.8535e-09 | 1.1177e-10 | 5.2798e-09 | 4.0041e-09 | 2.0827e-10 | 5.7174e-10 | 2.3232e-10 | 1.1869e-11 | 402691.187
492714.844 | 3.3147e-09 | 3.8195e-09 | 1.1299e-10 | 5.2243e-09 | 3.9464e-09 | 2.0851e-10 | 5.6861e-10 | 2.3125e-10 | 1.1835e-11 | 402703.375
492727 | 3.3294e-09 | 3.8449e-09 | 1.13e-10 | 5.1707e-09 | 3.9648e-09 | 2.092e-10 | 5.6322e-10 | 2.3245e-10 | 1.183e-11 | 402715.531
492739.156 | 3.3464e-09 | 3.8039e-09 | 1.1258e-10 | 5.1814e-09 | 3.971e-09 | 2.0761e-10 | 5.6295e-10 | 2.3261e-10 | 1.184e-11 | 402727.687
492751.344 | 3.325e-09 | 3.8444e-09 | 1.12e-10 | 5.1317e-09 | 3.9435e-09 | 2.0908e-10 | 5.6653e-10 | 2.3245e-10 | 1.1993e-11 | 402739.875
492763.5 | 3.3195e-09 | 3.8693e-09 | 1.1341e-10 | 5.2619e-09 | 3.9651e-09 | 2.0915e-10 | 5.6324e-10 | 2.321e-10 | 1.196e-11 | 402752.031
492775.656 | 3.3448e-09 | 3.8138e-09 | 1.1317e-10 | 5.2718e-09 | 3.9889e-09 | 2.0904e-10 | 5.7073e-10 | 2.3417e-10 | 1.1803e-11 | 402764.187
492787.844 | 3.3475e-09 | 3.8578e-09 | 1.1416e-10 | 5.2759e-09 | 4.0033e-09 | 2.0787e-10 | 5.6987e-10 | 2.3352e-10 | 1.1959e-11 | 402776.375
492800 | 3.3284e-09 | 3.8646e-09 | 1.1452e-10 | 5.2123e-09 | 3.9361e-09 | 2.1113e-10 | 5.6799e-10 | 2.3437e-10 | 1.196e-11 | 402788.531
492812.156 | 3.3227e-09 | 3.8638e-09 | 1.1207e-10 | 5.1744e-09 | 3.9506e-09 | 2.1097e-10 | 5.7251e-10 | 2.3154e-10 | 1.1953e-11 | 402800.687
492824.344 | 3.2858e-09 | 3.786e-09 | 1.1307e-10 | 5.2465e-09 | 4.0231e-09 | 2.0911e-10 | 5.6851e-10 | 2.3086e-10 | 1.1616e-11 | 402812.875
492836.5 | 3.3108e-09 | 3.813e-09 | 1.121e-10 | 5.2421e-09 | 3.9781e-09 | 2.0792e-10 | 5.6637e-10 | 2.333e-10 | 1.1974e-11 | 402825.031
492848.656 | 3.3089e-09 | 3.7997e-09 | 1.1271e-10 | 5.1569e-09 | 3.9427e-09 | 2.1e-10 | 5.7017e-10 | 2.3392e-10 | 1.2073e-11 | 402837.187
492860.844 | 3.3218e-09 | 3.8005e-09 | 1.1278e-10 | 5.2221e-09 | 4.0004e-09 | 2.0927e-10 | 5.6407e-10 | 2.3409e-10 | 1.1967e-11 | 402849.375
492873 | 3.2916e-09 | 3.8763e-09 | 1.1269e-10 | 5.2352e-09 | 4.0107e-09 | 2.1066e-10 | 5.6424e-10 | 2.3367e-10 | 1.1863e-11 | 402861.531
492885.156 | 3.3185e-09 | 3.836e-09 | 1.1447e-10 | 5.2052e-09 | 3.9437e-09 | 2.0953e-10 | 5.6587e-10 | 2.3231e-10 | 1.2017e-11 | 402873.687
492897.344 | 3.274e-09 | 3.8476e-09 | 1.1249e-10 | 5.2549e-09 | 3.9391e-09 | 2.1092e-10 | 5.6552e-10 | 2.3387e-10 | 1.2052e-11 | 402885.875
492909.5 | 3.3485e-09 | 3.8165e-09 | 1.1378e-10 | 5.1852e-09 | 3.9947e-09 | 2.0992e-10 | 5.6672e-10 | 2.3365e-10 | 1.1876e-11 | 402898.031
492921.656 | 3.3008e-09 | 3.8378e-09 | 1.1286e-10 | 5.1833e-09 | 3.9964e-09 | 2.0997e-10 | 5.6082e-10 | 2.3224e-10 | 1.1773e-11 | 402910.187
492933.844 | 3.3253e-09 | 3.865e-09 | 1.1322e-10 | 5.2257e-09 | 3.9309e-09 | 2.1071e-10 | 5.6413e-10 | 2.3415e-10 | 1.1748e-11 | 402922.375
492946 | 3.3222e-09 | 3.7583e-09 | 1.1343e-10 | 5.2296e-09 | 3.9849e-09 | 2.071e-10 | 5.6908e-10 | 2.3366e-10 | 1.1809e-11 | 402934.531
492958.188 | 3.3287e-09 | 3.8321e-09 | 1.1221e-10 | 5.2213e-09 | 3.974e-09 | 2.0958e-10 | 5.6949e-10 | 2.3363e-10 | 1.2074e-11 | 402946.719
492970.344 | 3.3212e-09 | 3.8532e-09 | 1.1184e-10 | 5.2069e-09 | 3.9649e-09 | 2.0912e-10 | 5.6825e-10 | 2.2985e-10 | 1.1684e-11 | 402958.875
492982.5 | 3.3414e-09 | 3.8353e-09 | 1.1272e-10 | 5.2056e-09 | 3.9992e-09 | 2.1063e-10 | 5.6638e-10 | 2.3333e-10 | 1.2028e-11 | 402971.031
492994.688 | 3.3168e-09 | 3.8705e-09 | 1.124e-10 | 5.1973e-09 | 3.9898e-09 | 2.0892e-10 | 5.6672e-10 | 2.3249e-10 | 1.1977e-11 | 402983.219
493006.844 | 3.3031e-09 | 3.8139e-09 | 1.1141e-10 | 5.1918e-09 | 3.9902e-09 | 2.089e-10 | 5.6689e-10 | 2.3197e-10 | 1.1787e-11 | 402995.375
493019 | 3.2733e-09 | 3.7851e-09 | 1.1234e-10 | 5.2304e-09 | 4.0161e-09 | 2.1204e-10 | 5.6913e-10 | 2.3518e-10 | 1.1902e-11 | 403007.531
493031.188 | 3.3223e-09 | 3.8365e-09 | 1.1223e-10 | 5.1755e-09 | 3.9408e-09 | 2.1028e-10 | 5.6087e-10 | 2.3519e-10 | 1.19e-11 | 403019.719
493043.344 | 3.3275e-09 | 3.8475e-09 | 1.1274e-10 | 5.1989e-09 | 3.9329e-09 | 2.0881e-10 | 5.682e-10 | 2.3069e-10 | 1.1809e-11 | 403031.875
493055.5 | 3.307e-09 | 3.7963e-09 | 1.1247e-10 | 5.1863e-09 | 3.9884e-09 | 2.0925e-10 | 5.599e-10 | 2.3155e-10 | 1.1794e-11 | 403044.031
493067.688 | 3.3023e-09 | 3.8244e-09 | 1.1204e-10 | 5.1897e-09 | 4.0311e-09 | 2.1254e-10 | 5.737e-10 | 2.3475e-10 | 1.1809e-11 | 403056.219
493079.844 | 3.3175e-09 | 3.8022e-09 | 1.1222e-10 | 5.1384e-09 | 3.9827e-09 | 2.0697e-10 | 5.6687e-10 | 2.3347e-10 | 1.1916e-11 | 403068.375
493092 | 3.3028e-09 | 3.7856e-09 | 1.1149e-10 | 5.2382e-09 | 3.933e-09 | 2.0959e-10 | 5.6807e-10 | 2.3496e-10 | 1.17e-11 | 403080.531
493104.188 | 3.3008e-09 | 3.8081e-09 | 1.1239e-10 | 5.2064e-09 | 3.971e-09 | 2.0939e-10 | 5.6793e-10 | 2.3417e-10 | 1.1672e-11 | 403092.719
493116.344 | 3.3151e-09 | 3.7993e-09 | 1.1227e-10 | 5.2179e-09 | 3.9436e-09 | 2.1005e-10 | 5.6655e-10 | 2.3173e-10 | 1.1933e-11 | 403104.875
493128.5 | 3.3057e-09 | 3.8528e-09 | 1.1178e-10 | 5.1821e-09 | 3.9156e-09 | 2.0851e-10 | 5.6764e-10 | 2.3087e-10 | 1.1919e-11 | 403117.031
493140.688 | 3.3017e-09 | 3.8022e-09 | 1.1245e-10 | 5.1528e-09 | 3.9449e-09 | 2.1124e-10 | 5.6964e-10 | 2.3274e-10 | 1.1792e-11 | 403129.219
493152.844 | 3.3134e-09 | 3.8056e-09 | 1.1177e-10 | 5.1613e-09 | 3.9575e-09 | 2.0967e-10 | 5.6668e-10 | 2.3245e-10 | 1.163e-11 | 403141.375
493165 | 3.313e-09 | 3.7888e-09 | 1.1281e-10 | 5.1672e-09 | 4.0009e-09 | 2.0956e-10 | 5.6288e-10 | 2.2952e-10 | 1.1672e-11 | 403153.531
493177.188 | 3.3156e-09 | 3.7797e-09 | 1.1354e-10 | 5.2541e-09 | 3.966e-09 | 2.082e-10 | 5.6564e-10 | 2.3129e-10 | 1.1943e-11 | 403165.719
493189.344 | 3.3151e-09 | 3.8305e-09 | 1.112e-10 | 5.1413e-09 | 3.935e-09 | 2.0994e-10 | 5.5636e-10 | 2.3067e-10 | 1.195e-11 | 403177.875
493201.5 | 3.3118e-09 | 3.8537e-09 | 1.1149e-10 | 5.1508e-09 | 3.984e-09 | 2.1026e-10 | 5.5561e-10 | 2.3308e-10 | 1.2019e-11 | 403190.031
493213.688 | 3.2854e-09 | 3.8042e-09 | 1.1201e-10 | 5.1555e-09 | 3.9589e-09 | 2.0755e-10 | 5.6807e-10 | 2.2856e-10 | 1.179e-11 | 403202.219
493225.844 | 3.32e-09 | 3.8155e-09 | 1.1196e-10 | 5.2389e-09 | 3.9346e-09 | 2.089e-10 | 5.6493e-10 | 2.3316e-10 | 1.1879e-11 | 403214.375
493238 | 3.3285e-09 | 3.7786e-09 | 1.1193e-10 | 5.1617e-09 | 4.0325e-09 | 2.0829e-10 | 5.6395e-10 | 2.3078e-10 | 1.1891e-11 | 403226.531
493250.188 | 3.313e-09 | 3.8306e-09 | 1.1296e-10 | 5.1929e-09 | 3.9455e-09 | 2.0915e-10 | 5.635e-10 | 2.3321e-10 | 1.1975e-11 | 403238.719
493262.344 | 3.3307e-09 | 3.8506e-09 | 1.1244e-10 | 5.1925e-09 | 3.9878e-09 | 2.0884e-10 | 5.6645e-10 | 2.3468e-10 | 1.1888e-11 | 403250.875
493274.5 | 3.2983e-09 | 3.8176e-09 | 1.1281e-10 | 5.2508e-09 | 3.9771e-09 | 2.0955e-10 | 5.6625e-10 | 2.3239e-10 | 1.1918e-11 | 403263.031
493286.688 | 3.2922e-09 | 3.771e-09 | 1.1125e-10 | 5.265e-09 | 3.9477e-09 | 2.098e-10 | 5.6365e-10 | 2.3334e-10 | 1.1921e-11 | 403275.219
493298.844 | 3.308e-09 | 3.8633e-09 | 1.1333e-10 | 5.177e-09 | 3.9419e-09 | 2.0659e-10 | 5.6869e-10 | 2.3278e-10 | 1.1827e-11 | 403287.375
493311 | 3.2524e-09 | 3.8186e-09 | 1.13e-10 | 5.1754e-09 | 3.9415e-09 | 2.1012e-10 | 5.6953e-10 | 2.3312e-10 | 1.1889e-11 | 403299.531
493323.188 | 3.3141e-09 | 3.7884e-09 | 1.1172e-10 | 5.2288e-09 | 3.9574e-09 | 2.1024e-10 | 5.6877e-10 | 2.3159e-10 | 1.1723e-11 | 403311.719
493335.344 | 3.2916e-09 | 3.8515e-09 | 1.1215e-10 | 5.2009e-09 | 3.8993e-09 | 2.074e-10 | 5.6683e-10 | 2.3249e-10 | 1.1777e-11 | 403323.875
493347.531 | 3.2863e-09 | 3.8049e-09 | 1.1212e-10 | 5.2431e-09 | 3.9463e-09 | 2.0982e-10 | 5.622e-10 | 2.3158e-10 | 1.1777e-11 | 403336.062
493359.688 | 3.2759e-09 | 3.8157e-09 | 1.1299e-10 | 5.1666e-09 | 3.9224e-09 | 2.1065e-10 | 5.6609e-10 | 2.3409e-10 | 1.172e-11 | 403348.219
493371.844 | 3.2888e-09 | 3.8374e-09 | 1.1191e-10 | 5.277e-09 | 3.9495e-09 | 2.0834e-10 | 5.5743e-10 | 2.3521e-10 | 1.1829e-11 | 403360.375
493384.031 | 3.2962e-09 | 3.8015e-09 | 1.126e-10 | 5.1493e-09 | 3.9449e-09 | 2.0916e-10 | 5.6561e-10 | 2.329e-10 | 1.1879e-11 | 403372.562
493396.188 | 3.3391e-09 | 3.8193e-09 | 1.1278e-10 | 5.2034e-09 | 3.9353e-09 | 2.1046e-10 | 5.6702e-10 | 2.3476e-10 | 1.18e-11 | 403384.719
493408.344 | 3.3004e-09 | 3.7811e-09 | 1.1391e-10 | 5.2236e-09 | 3.9612e-09 | 2.0703e-10 | 5.6822e-10 | 2.3105e-10 | 1.1799e-11 | 403396.875
493420.531 | 3.3119e-09 | 3.7994e-09 | 1.1233e-10 | 5.1886e-09 | 3.9604e-09 | 2.1038e-10 | 5.6663e-10 | 2.3198e-10 | 1.1894e-11 | 403409.062
493432.688 | 3.2761e-09 | 3.8425e-09 | 1.1308e-10 | 5.2523e-09 | 3.983e-09 | 2.1058e-10 | 5.6968e-10 | 2.3301e-10 | 1.1856e-11 | 403421.219
493444.844 | 3.3288e-09 | 3.7778e-09 | 1.1244e-10 | 5.2168e-09 | 3.9458e-09 | 2.1044e-10 | 5.6213e-10 | 2.3405e-10 | 1.205e-11 | 403433.375
493457.031 | 3.3294e-09 | 3.8014e-09 | 1.1261e-10 | 5.2371e-09 | 3.9626e-09 | 2.101e-10 | 5.6777e-10 | 2.3504e-10 | 1.1926e-11 | 403445.562
493469.188 | 3.3264e-09 | 3.7954e-09 | 1.1278e-10 | 5.1948e-09 | 3.951e-09 | 2.0772e-10 | 5.6572e-10 | 2.3354e-10 | 1.1873e-11 | 403457.719
493481.344 | 3.3126e-09 | 3.7978e-09 | 1.1232e-10 | 5.2482e-09 | 3.9863e-09 | 2.0828e-10 | 5.6601e-10 | 2.3643e-10 | 1.2017e-11 | 403469.875
493493.531 | 3.2823e-09 | 3.7796e-09 | 1.1296e-10 | 5.2079e-09 | 3.9642e-09 | 2.0917e-10 | 5.6633e-10 | 2.3364e-10 | 1.1932e-11 | 403482.062
493505.688 | 3.3432e-09 | 3.8293e-09 | 1.1332e-10 | 5.2353e-09 | 3.9519e-09 | 2.0978e-10 | 5.7639e-10 | 2.3388e-10 | 1.1907e-11 | 403494.219
493517.844 | 3.342e-09 | 3.8231e-09 | 1.1263e-10 | 5.2571e-09 | 3.9621e-09 | 2.1181e-10 | 5.7733e-10 | 2.3588e-10 | 1.1917e-11 | 403506.375
493530.031 | 3.3086e-09 | 3.8233e-09 | 1.1292e-10 | 5.242e-09 | 3.9788e-09 | 2.1079e-10 | 5.7346e-10 | 2.3321e-10 | 1.1981e-11 | 403518.562
493542.188 | 3.3311e-09 | 3.8238e-09 | 1.1356e-10 | 5.2444e-09 | 3.9854e-09 | 2.0939e-10 | 5.7545e-10 | 2.358e-10 | 1.2036e-11 | 403530.719
493554.344 | 3.3594e-09 | 3.8009e-09 | 1.1216e-10 | 5.2536e-09 | 3.955e-09 | 2.109e-10 | 5.7489e-10 | 2.3253e-10 | 1.2112e-11 | 403542.875
493566.531 | 3.3267e-09 | 3.7964e-09 | 1.1419e-10 | 5.2933e-09 | 3.9997e-09 | 2.0926e-10 | 5.6381e-10 | 2.3298e-10 | 1.2024e-11 | 403555.062
493578.688 | 3.3528e-09 | 3.8092e-09 | 1.127e-10 | 5.2782e-09 | 3.9827e-09 | 2.0989e-10 | 5.7019e-10 | 2.3189e-10 | 1.192e-11 | 403567.219
493590.844 | 3.3009e-09 | 3.7869e-09 | 1.1241e-10 | 5.2281e-09 | 3.9992e-09 | 2.107e-10 | 5.67e-10 | 2.3303e-10 | 1.1964e-11 | 403579.375
493603.031 | 3.3198e-09 | 3.7994e-09 | 1.1269e-10 | 5.2451e-09 | 3.9455e-09 | 2.08e-10 | 5.6709e-10 | 2.3474e-10 | 1.1925e-11 | 403591.562
493615.188 | 3.3137e-09 | 3.8286e-09 | 1.1203e-10 | 5.2091e-09 | 3.9626e-09 | 2.088e-10 | 5.7306e-10 | 2.3314e-10 | 1.193e-11 | 403603.719
493627.344 | 3.3245e-09 | 3.7921e-09 | 1.1332e-10 | 5.2482e-09 | 3.947e-09 | 2.1018e-10 | 5.7105e-10 | 2.3362e-10 | 1.195e-11 | 403615.875
493639.531 | 3.3474e-09 | 3.7968e-09 | 1.1249e-10 | 5.2555e-09 | 3.9668e-09 | 2.1085e-10 | 5.6982e-10 | 2.3529e-10 | 1.195e-11 | 403628.062
493651.688 | 3.3305e-09 | 3.8051e-09 | 1.1166e-10 | 5.2631e-09 | 3.9803e-09 | 2.1062e-10 | 5.6942e-10 | 2.3361e-10 | 1.2069e-11 | 403640.219
493663.844 | 3.3175e-09 | 3.8277e-09 | 1.1335e-10 | 5.2368e-09 | 3.964e-09 | 2.121e-10 | 5.7062e-10 | 2.3395e-10 | 1.1989e-11 | 403652.375
493676.031 | 3.3081e-09 | 3.8437e-09 | 1.1289e-10 | 5.2782e-09 | 3.9532e-09 | 2.1052e-10 | 5.7453e-10 | 2.3408e-10 | 1.198e-11 | 403664.562
493688.188 | 3.3322e-09 | 3.8328e-09 | 1.131e-10 | 5.3124e-09 | 3.964e-09 | 2.0877e-10 | 5.7324e-10 | 2.3276e-10 | 1.188e-11 | 403676.719
493700.344 | 3.3227e-09 | 3.7894e-09 | 1.1181e-10 | 5.2249e-09 | 3.9715e-09 | 2.1109e-10 | 5.7359e-10 | 2.3293e-10 | 1.2029e-11 | 403688.875
493712.531 | 3.3245e-09 | 3.817e-09 | 1.1194e-10 | 5.2913e-09 | 3.9888e-09 | 2.0841e-10 | 5.6625e-10 | 2.3564e-10 | 1.199e-11 | 403701.062
493724.688 | 3.333e-09 | 3.8191e-09 | 1.1274e-10 | 5.2218e-09 | 3.9829e-09 | 2.1094e-10 | 5.7116e-10 | 2.3356e-10 | 1.1915e-11 | 403713.219
493736.875 | 3.3315e-09 | 3.8163e-09 | 1.1417e-10 | 5.23e-09 | 3.9662e-09 | 2.09e-10 | 5.6708e-10 | 2.3512e-10 | 1.2025e-11 | 403725.406
493749.031 | 3.3084e-09 | 3.7815e-09 | 1.1336e-10 | 5.175e-09 | 3.9589e-09 | 2.0855e-10 | 5.6408e-10 | 2.3345e-10 | 1.1772e-11 | 403737.562
493761.188 | 3.3089e-09 | 3.8367e-09 | 1.1246e-10 | 5.2247e-09 | 3.9648e-09 | 2.0738e-10 | 5.6825e-10 | 2.343e-10 | 1.1792e-11 | 403749.719
493773.375 | 3.308e-09 | 3.8104e-09 | 1.1177e-10 | 5.2297e-09 | 3.9262e-09 | 2.079e-10 | 5.7841e-10 | 2.3293e-10 | 1.1937e-11 | 403761.906
493785.531 | 3.2916e-09 | 3.7908e-09 | 1.1164e-10 | 5.1959e-09 | 3.9505e-09 | 2.0932e-10 | 5.7297e-10 | 2.3276e-10 | 1.1922e-11 | 403774.062
493797.688 | 3.3184e-09 | 3.7916e-09 | 1.1173e-10 | 5.2302e-09 | 3.9646e-09 | 2.0783e-10 | 5.7107e-10 | 2.3365e-10 | 1.1564e-11 | 403786.219
493809.875 | 3.2857e-09 | 3.8016e-09 | 1.1237e-10 | 5.2009e-09 | 3.9599e-09 | 2.0954e-10 | 5.7144e-10 | 2.3402e-10 | 1.1749e-11 | 403798.406
493822.031 | 3.3159e-09 | 3.7944e-09 | 1.1266e-10 | 5.2045e-09 | 3.938e-09 | 2.0951e-10 | 5.6745e-10 | 2.328e-10 | 1.1885e-11 | 403810.562
493834.188 | 3.3178e-09 | 3.7811e-09 | 1.1143e-10 | 5.2483e-09 | 3.965e-09 | 2.0718e-10 | 5.7176e-10 | 2.3099e-10 | 1.1824e-11 | 403822.719
493846.375 | 3.3259e-09 | 3.8077e-09 | 1.1339e-10 | 5.1904e-09 | 3.9731e-09 | 2.0916e-10 | 5.6171e-10 | 2.3261e-10 | 1.186e-11 | 403834.906
493858.531 | 3.2958e-09 | 3.7819e-09 | 1.121e-10 | 5.1499e-09 | 3.9521e-09 | 2.0957e-10 | 5.6668e-10 | 2.3287e-10 | 1.1651e-11 | 403847.062
493870.688 | 3.2934e-09 | 3.8226e-09 | 1.1276e-10 | 5.1625e-09 | 3.9494e-09 | 2.0874e-10 | 5.7022e-10 | 2.3304e-10 | 1.1775e-11 | 403859.219
493882.875 | 3.319e-09 | 3.8007e-09 | 1.1353e-10 | 5.1964e-09 | 3.9661e-09 | 2.1027e-10 | 5.6121e-10 | 2.339e-10 | 1.193e-11 | 403871.406
493895.031 | 3.318e-09 | 3.817e-09 | 1.1244e-10 | 5.2529e-09 | 3.9552e-09 | 2.1035e-10 | 5.716e-10 | 2.3454e-10 | 1.1811e-11 | 403883.562
493907.188 | 3.2852e-09 | 3.8049e-09 | 1.1255e-10 | 5.2203e-09 | 3.954e-09 | 2.091e-10 | 5.668e-10 | 2.3314e-10 | 1.1763e-11 | 403895.719
493919.375 | 3.2878e-09 | 3.7614e-09 | 1.1317e-10 | 5.2578e-09 | 3.9562e-09 | 2.0833e-10 | 5.6863e-10 | 2.3442e-10 | 1.1723e-11 | 403907.906
493931.531 | 3.2676e-09 | 3.8197e-09 | 1.1173e-10 | 5.2661e-09 | 3.9169e-09 | 2.091e-10 | 5.7096e-10 | 2.3333e-10 | 1.1892e-11 | 403920.062
493943.688 | 3.2817e-09 | 3.7884e-09 | 1.136e-10 | 5.2219e-09 | 3.9636e-09 | 2.1023e-10 | 5.6613e-10 | 2.3355e-10 | 1.1752e-11 | 403932.219
493955.875 | 3.2591e-09 | 3.7831e-09 | 1.1256e-10 | 5.2065e-09 | 3.9375e-09 | 2.0756e-10 | 5.6999e-10 | 2.3494e-10 | 1.1949e-11 | 403944.406
493968.031 | 3.2924e-09 | 3.7966e-09 | 1.1216e-10 | 5.2341e-09 | 3.971e-09 | 2.1047e-10 | 5.6402e-10 | 2.3066e-10 | 1.1785e-11 | 403956.562
493980.188 | 3.2776e-09 | 3.7656e-09 | 1.1252e-10 | 5.2365e-09 | 3.9386e-09 | 2.0906e-10 | 5.6815e-10 | 2.3268e-10 | 1.1762e-11 | 403968.719
493992.375 | 3.2833e-09 | 3.8118e-09 | 1.1311e-10 | 5.196e-09 | 3.9266e-09 | 2.0763e-10 | 5.6717e-10 | 2.3083e-10 | 1.177e-11 | 403980.906
494004.531 | 3.2863e-09 | 3.806e-09 | 1.1253e-10 | 5.2333e-09 | 3.9416e-09 | 2.0991e-10 | 5.6466e-10 | 2.3405e-10 | 1.1785e-11 | 403993.062
494016.688 | 3.2761e-09 | 3.8126e-09 | 1.1243e-10 | 5.2354e-09 | 3.9474e-09 | 2.0832e-10 | 5.7084e-10 | 2.3192e-10 | 1.1777e-11 | 404005.219
494028.875 | 3.285e-09 | 3.836e-09 | 1.1197e-10 | 5.1956e-09 | 3.9352e-09 | 2.088e-10 | 5.6002e-10 | 2.3147e-10 | 1.1902e-11 | 404017.406
494041.031 | 3.3007e-09 | 3.7838e-09 | 1.1274e-10 | 5.2391e-09 | 3.9635e-09 | 2.0806e-10 | 5.7028e-10 | 2.3319e-10 | 1.2051e-11 | 404029.562
494053.188 | 3.296e-09 | 3.7911e-09 | 1.1329e-10 | 5.2362e-09 | 3.9516e-09 | 2.0903e-10 | 5.6574e-10 | 2.336e-10 | 1.1693e-11 | 404041.719
494065.375 | 3.2855e-09 | 3.8097e-09 | 1.1299e-10 | 5.2203e-09 | 3.9693e-09 | 2.1122e-10 | 5.6798e-10 | 2.3434e-10 | 1.1848e-11 | 404053.906
494077.531 | 3.2934e-09 | 3.7873e-09 | 1.1089e-10 | 5.2732e-09 | 3.9347e-09 | 2.0771e-10 | 5.7227e-10 | 2.3339e-10 | 1.1902e-11 | 404066.062
494089.688 | 3.2695e-09 | 3.8095e-09 | 1.1345e-10 | 5.1899e-09 | 3.9543e-09 | 2.0898e-10 | 5.6904e-10 | 2.3158e-10 | 1.1877e-11 | 404078.219
494101.875 | 3.3135e-09 | 3.7779e-09 | 1.1265e-10 | 5.2386e-09 | 3.9392e-09 | 2.067e-10 | 5.6601e-10 | 2.3503e-10 | 1.1681e-11 | 404090.406
494114.031 | 3.3125e-09 | 3.7953e-09 | 1.1278e-10 | 5.2434e-09 | 3.9533e-09 | 2.0949e-10 | 5.6906e-10 | 2.3167e-10 | 1.1843e-11 | 404102.562
494126.219 | 3.3317e-09 | 3.8314e-09 | 1.1199e-10 | 5.206e-09 | 3.9672e-09 | 2.0794e-10 | 5.712e-10 | 2.3463e-10 | 1.1797e-11 | 404114.75
494138.375 | 3.3068e-09 | 3.7951e-09 | 1.1312e-10 | 5.1761e-09 | 3.9379e-09 | 2.092e-10 | 5.6679e-10 | 2.3496e-10 | 1.1742e-11 | 404126.906
494150.531 | 3.3125e-09 | 3.8248e-09 | 1.1221e-10 | 5.2115e-09 | 3.9673e-09 | 2.1214e-10 | 5.7097e-10 | 2.3355e-10 | 1.1786e-11 | 404139.062
494162.719 | 3.3141e-09 | 3.7897e-09 | 1.1519e-10 | 5.2243e-09 | 3.9482e-09 | 2.0947e-10 | 5.6581e-10 | 2.3613e-10 | 1.1764e-11 | 404151.25
494174.875 | 3.3138e-09 | 3.7941e-09 | 1.1247e-10 | 5.2552e-09 | 3.9251e-09 | 2.0868e-10 | 5.6488e-10 | 2.3433e-10 | 1.1793e-11 | 404163.406
494187.031 | 3.3013e-09 | 3.8235e-09 | 1.1157e-10 | 5.1613e-09 | 3.9336e-09 | 2.0877e-10 | 5.6631e-10 | 2.3569e-10 | 1.1867e-11 | 404175.562
494199.219 | 3.2885e-09 | 3.7242e-09 | 1.1259e-10 | 5.1828e-09 | 3.9389e-09 | 2.1125e-10 | 5.6882e-10 | 2.3331e-10 | 1.1845e-11 | 404187.75
494211.375 | 3.3127e-09 | 3.8228e-09 | 1.1242e-10 | 5.1768e-09 | 3.9705e-09 | 2.1079e-10 | 5.653e-10 | 2.3308e-10 | 1.1793e-11 | 404199.906
494223.531 | 3.3034e-09 | 3.7963e-09 | 1.1154e-10 | 5.2291e-09 | 3.9602e-09 | 2.087e-10 | 5.6901e-10 | 2.3285e-10 | 1.1844e-11 | 404212.062
494235.719 | 3.3072e-09 | 3.8059e-09 | 1.125e-10 | 5.1974e-09 | 4.0061e-09 | 2.0623e-10 | 5.6712e-10 | 2.3497e-10 | 1.2007e-11 | 404224.25
494247.875 | 3.273e-09 | 3.7457e-09 | 1.1302e-10 | 5.2014e-09 | 3.9557e-09 | 2.0886e-10 | 5.7071e-10 | 2.3567e-10 | 1.1891e-11 | 404236.406
494260.031 | 3.2873e-09 | 3.8155e-09 | 1.126e-10 | 5.1994e-09 | 3.9194e-09 | 2.1096e-10 | 5.6755e-10 | 2.3292e-10 | 1.1652e-11 | 404248.562
494272.219 | 3.3339e-09 | 3.7884e-09 | 1.123e-10 | 5.2154e-09 | 3.9561e-09 | 2.0949e-10 | 5.746e-10 | 2.3152e-10 | 1.1788e-11 | 404260.75
494284.375 | 3.326e-09 | 3.7905e-09 | 1.1288e-10 | 5.2389e-09 | 3.9757e-09 | 2.0779e-10 | 5.7046e-10 | 2.3338e-10 | 1.1668e-11 | 404272.906
494296.531 | 3.3329e-09 | 3.7911e-09 | 1.1165e-10 | 5.2128e-09 | 3.9702e-09 | 2.0842e-10 | 5.6485e-10 | 2.3325e-10 | 1.1762e-11 | 404285.062
494308.719 | 3.3096e-09 | 3.8027e-09 | 1.1286e-10 | 5.1918e-09 | 3.9368e-09 | 2.0812e-10 | 5.713e-10 | 2.3434e-10 | 1.1896e-11 | 404297.25
494320.875 | 3.3336e-09 | 3.7716e-09 | 1.1368e-10 | 5.2122e-09 | 3.9542e-09 | 2.0849e-10 | 5.6128e-10 | 2.3054e-10 | 1.1763e-11 | 404309.406
494333.031 | 3.3014e-09 | 3.7754e-09 | 1.1287e-10 | 5.2176e-09 | 3.9245e-09 | 2.064e-10 | 5.6742e-10 | 2.3219e-10 | 1.1827e-11 | 404321.562
494345.219 | 3.3088e-09 | 3.7982e-09 | 1.122e-10 | 5.1841e-09 | 3.9172e-09 | 2.1032e-10 | 5.712e-10 | 2.3461e-10 | 1.1685e-11 | 404333.75
494357.375 | 3.3162e-09 | 3.7776e-09 | 1.12e-10 | 5.1466e-09 | 3.9361e-09 | 2.067e-10 | 5.6902e-10 | 2.3274e-10 | 1.1846e-11 | 404345.906
494369.531 | 3.3399e-09 | 3.8573e-09 | 1.1351e-10 | 5.2718e-09 | 3.9911e-09 | 2.0783e-10 | 5.6879e-10 | 2.3381e-10 | 1.1879e-11 | 404358.062
494381.719 | 3.2861e-09 | 3.8107e-09 | 1.1136e-10 | 5.2065e-09 | 3.9568e-09 | 2.0883e-10 | 5.6961e-10 | 2.3072e-10 | 1.1898e-11 | 404370.25
494393.875 | 3.3047e-09 | 3.8049e-09 | 1.1328e-10 | 5.2461e-09 | 3.9362e-09 | 2.0881e-10 | 5.6732e-10 | 2.3373e-10 | 1.1872e-11 | 404382.406
494406.031 | 3.2812e-09 | 3.8146e-09 | 1.1316e-10 | 5.236e-09 | 3.9415e-09 | 2.0999e-10 | 5.6776e-10 | 2.3126e-10 | 1.1873e-11 | 404394.562
494418.219 | 3.3033e-09 | 3.8216e-09 | 1.119e-10 | 5.238e-09 | 3.9366e-09 | 2.0937e-10 | 5.6688e-10 | 2.3003e-10 | 1.191e-11 | 404406.75
494430.375 | 3.2905e-09 | 3.7921e-09 | 1.1321e-10 | 5.2393e-09 | 3.926e-09 | 2.1072e-10 | 5.6373e-10 | 2.3276e-10 | 1.1698e-11 | 404418.906
494442.531 | 3.3124e-09 | 3.8136e-09 | 1.1268e-10 | 5.1587e-09 | 3.9581e-09 | 2.0565e-10 | 5.6118e-10 | 2.3367e-10 | 1.1994e-11 | 404431.062
494454.719 | 3.2906e-09 | 3.8021e-09 | 1.123e-10 | 5.2187e-09 | 3.924e-09 | 2.0836e-10 | 5.6539e-10 | 2.3291e-10 | 1.181e-11 | 404443.25
494466.875 | 3.2949e-09 | 3.8253e-09 | 1.1337e-10 | 5.1931e-09 | 3.9209e-09 | 2.1071e-10 | 5.6914e-10 | 2.2976e-10 | 1.1764e-11 | 404455.406
494479.063 | 3.309e-09 | 3.8214e-09 | 1.1231e-10 | 5.157e-09 | 3.9499e-09 | 2.0849e-10 | 5.6122e-10 | 2.3046e-10 | 1.1859e-11 | 404467.594
494491.219 | 3.2924e-09 | 3.7875e-09 | 1.1174e-10 | 5.2091e-09 | 3.935e-09 | 2.0758e-10 | 5.6653e-10 | 2.313e-10 | 1.1737e-11 | 404479.75
494503.375 | 3.3103e-09 | 3.7969e-09 | 1.1303e-10 | 5.1483e-09 | 3.9685e-09 | 2.1012e-10 | 5.6314e-10 | 2.3288e-10 | 1.1741e-11 | 404491.906
494515.563 | 3.3197e-09 | 3.77e-09 | 1.1231e-10 | 5.2147e-09 | 3.9641e-09 | 2.0988e-10 | 5.6764e-10 | 2.3094e-10 | 1.178e-11 | 404504.094
494527.719 | 3.2922e-09 | 3.8045e-09 | 1.1305e-10 | 5.1788e-09 | 3.9443e-09 | 2.0616e-10 | 5.6757e-10 | 2.3191e-10 | 1.1884e-11 | 404516.25
494539.875 | 3.2501e-09 | 3.7901e-09 | 1.1146e-10 | 5.1931e-09 | 3.9467e-09 | 2.0897e-10 | 5.6714e-10 | 2.3158e-10 | 1.1975e-11 | 404528.406
494552.063 | 3.2948e-09 | 3.7881e-09 | 1.1192e-10 | 5.1788e-09 | 3.9382e-09 | 2.0591e-10 | 5.6403e-10 | 2.321e-10 | 1.1801e-11 | 404540.594
494564.219 | 3.3413e-09 | 3.786e-09 | 1.106e-10 | 5.1876e-09 | 3.9494e-09 | 2.0765e-10 | 5.7112e-10 | 2.3267e-10 | 1.1758e-11 | 404552.75
494576.375 | 3.2774e-09 | 3.7529e-09 | 1.118e-10 | 5.1673e-09 | 3.9271e-09 | 2.0735e-10 | 5.6494e-10 | 2.3173e-10 | 1.1965e-11 | 404564.906
494588.563 | 3.2955e-09 | 3.791e-09 | 1.1257e-10 | 5.1711e-09 | 3.9221e-09 | 2.0831e-10 | 5.6918e-10 | 2.3151e-10 | 1.1859e-11 | 404577.094
494600.719 | 3.2819e-09 | 3.8057e-09 | 1.1286e-10 | 5.2214e-09 | 3.9543e-09 | 2.0947e-10 | 5.6607e-10 | 2.3291e-10 | 1.179e-11 | 404589.25
494612.875 | 3.3045e-09 | 3.7945e-09 | 1.1199e-10 | 5.1705e-09 | 3.9395e-09 | 2.0942e-10 | 5.6042e-10 | 2.331e-10 | 1.1913e-11 | 404601.406
494625.063 | 3.2918e-09 | 3.8095e-09 | 1.1489e-10 | 5.1699e-09 | 3.909e-09 | 2.0904e-10 | 5.6124e-10 | 2.3063e-10 | 1.1882e-11 | 404613.594
494637.219 | 3.3019e-09 | 3.742e-09 | 1.1173e-10 | 5.1523e-09 | 3.9071e-09 | 2.0743e-10 | 5.6458e-10 | 2.3254e-10 | 1.1871e-11 | 404625.75
494649.375 | 3.2918e-09 | 3.8372e-09 | 1.1131e-10 | 5.18e-09 | 3.918e-09 | 2.0649e-10 | 5.696e-10 | 2.2915e-10 | 1.1911e-11 | 404637.906
494661.563 | 3.2729e-09 | 3.8096e-09 | 1.1176e-10 | 5.1306e-09 | 3.9333e-09 | 2.0868e-10 | 5.6776e-10 | 2.3224e-10 | 1.1865e-11 | 404650.094
494673.719 | 3.2822e-09 | 3.7572e-09 | 1.1141e-10 | 5.1741e-09 | 3.9222e-09 | 2.0884e-10 | 5.6539e-10 | 2.3056e-10 | 1.1697e-11 | 404662.25
494685.875 | 3.2877e-09 | 3.7859e-09 | 1.1248e-10 | 5.2064e-09 | 3.9283e-09 | 2.0818e-10 | 5.5848e-10 | 2.3184e-10 | 1.1833e-11 | 404674.406
494698.063 | 3.2647e-09 | 3.8016e-09 | 1.1223e-10 | 5.1355e-09 | 3.9291e-09 | 2.0982e-10 | 5.6067e-10 | 2.3034e-10 | 1.1712e-11 | 404686.594
494710.219 | 3.2909e-09 | 3.809e-09 | 1.1261e-10 | 5.1784e-09 | 3.8965e-09 | 2.0797e-10 | 5.654e-10 | 2.3116e-10 | 1.1634e-11 | 404698.75
494722.375 | 3.2606e-09 | 3.8048e-09 | 1.1139e-10 | 5.1392e-09 | 3.9284e-09 | 2.0699e-10 | 5.6123e-10 | 2.3047e-10 | 1.1778e-11 | 404710.906
494734.563 | 3.3253e-09 | 3.7756e-09 | 1.1013e-10 | 5.1521e-09 | 3.8862e-09 | 2.0906e-10 | 5.5744e-10 | 2.3114e-10 | 1.1728e-11 | 404723.094
494746.719 | 3.3064e-09 | 3.8015e-09 | 1.1124e-10 | 5.1277e-09 | 3.9413e-09 | 2.0493e-10 | 5.6428e-10 | 2.3019e-10 | 1.183e-11 | 404735.25
494758.875 | 3.2652e-09 | 3.8141e-09 | 1.1274e-10 | 5.1723e-09 | 3.9343e-09 | 2.0921e-10 | 5.5794e-10 | 2.2937e-10 | 1.1699e-11 | 404747.406
494771.063 | 3.3108e-09 | 3.7853e-09 | 1.1231e-10 | 5.1925e-09 | 3.9402e-09 | 2.094e-10 | 5.6757e-10 | 2.3361e-10 | 1.1792e-11 | 404759.594
494783.219 | 3.2798e-09 | 3.7562e-09 | 1.1158e-10 | 5.2077e-09 | 3.9182e-09 | 2.0624e-10 | 5.6554e-10 | 2.3009e-10 | 1.1838e-11 | 404771.75
494795.375 | 3.2907e-09 | 3.8074e-09 | 1.1281e-10 | 5.1441e-09 | 3.9576e-09 | 2.0822e-10 | 5.6732e-10 | 2.3352e-10 | 1.1912e-11 | 404783.906
494807.563 | 3.2906e-09 | 3.7915e-09 | 1.1239e-10 | 5.1737e-09 | 3.8937e-09 | 2.0824e-10 | 5.6853e-10 | 2.3093e-10 | 1.1833e-11 | 404796.094
494819.719 | 3.2972e-09 | 3.8253e-09 | 1.1179e-10 | 5.1695e-09 | 3.9486e-09 | 2.0653e-10 | 5.6242e-10 | 2.328e-10 | 1.1769e-11 | 404808.25
494831.875 | 3.2835e-09 | 3.7876e-09 | 1.1219e-10 | 5.1954e-09 | 3.948e-09 | 2.086e-10 | 5.6799e-10 | 2.3179e-10 | 1.1812e-11 | 404820.406
494844.063 | 3.2963e-09 | 3.7674e-09 | 1.1152e-10 | 5.1782e-09 | 3.9291e-09 | 2.092e-10 | 5.676e-10 | 2.3318e-10 | 1.1852e-11 | 404832.594
494856.219 | 3.3253e-09 | 3.8162e-09 | 1.1269e-10 | 5.1916e-09 | 3.8995e-09 | 2.0821e-10 | 5.6224e-10 | 2.3021e-10 | 1.193e-11 | 404844.75
494868.406 | 3.3038e-09 | 3.7735e-09 | 1.1233e-10 | 5.1906e-09 | 3.9027e-09 | 2.0765e-10 | 5.7038e-10 | 2.312e-10 | 1.1644e-11 | 404856.937
494880.563 | 3.2946e-09 | 3.7712e-09 | 1.1256e-10 | 5.1339e-09 | 3.919e-09 | 2.0753e-10 | 5.6367e-10 | 2.3215e-10 | 1.1789e-11 | 404869.094
494892.719 | 3.2766e-09 | 3.7947e-09 | 1.1107e-10 | 5.2167e-09 | 3.9409e-09 | 2.0777e-10 | 5.6498e-10 | 2.2918e-10 | 1.1681e-11 | 404881.25
494904.906 | 3.2718e-09 | 3.7323e-09 | 1.128e-10 | 5.188e-09 | 3.9576e-09 | 2.079e-10 | 5.6392e-10 | 2.3184e-10 | 1.178e-11 | 404893.437
494917.063 | 3.2988e-09 | 3.786e-09 | 1.1256e-10 | 5.2133e-09 | 3.8981e-09 | 2.0891e-10 | 5.6213e-10 | 2.305e-10 | 1.1843e-11 | 404905.594
494929.219 | 3.2959e-09 | 3.7732e-09 | 1.1146e-10 | 5.2295e-09 | 3.9392e-09 | 2.0817e-10 | 5.5804e-10 | 2.3293e-10 | 1.174e-11 | 404917.75
494941.406 | 3.2963e-09 | 3.8001e-09 | 1.1134e-10 | 5.1461e-09 | 3.9409e-09 | 2.0855e-10 | 5.6032e-10 | 2.3264e-10 | 1.1642e-11 | 404929.937
494953.563 | 3.2832e-09 | 3.8273e-09 | 1.1084e-10 | 5.2737e-09 | 3.929e-09 | 2.0776e-10 | 5.6458e-10 | 2.2987e-10 | 1.1829e-11 | 404942.094
494965.719 | 3.3297e-09 | 3.7808e-09 | 1.1403e-10 | 5.1609e-09 | 3.9e-09 | 2.0825e-10 | 5.5829e-10 | 2.3163e-10 | 1.1798e-11 | 404954.25
494977.906 | 3.2914e-09 | 3.8131e-09 | 1.1208e-10 | 5.1521e-09 | 3.9455e-09 | 2.0841e-10 | 5.6092e-10 | 2.3155e-10 | 1.1785e-11 | 404966.437
494990.063 | 3.3058e-09 | 3.816e-09 | 1.119e-10 | 5.1736e-09 | 3.96e-09 | 2.073e-10 | 5.5977e-10 | 2.3097e-10 | 1.1761e-11 | 404978.594
495002.219 | 3.3043e-09 | 3.8003e-09 | 1.1192e-10 | 5.1994e-09 | 3.9912e-09 | 2.0854e-10 | 5.6366e-10 | 2.3208e-10 | 1.1759e-11 | 404990.75
495014.406 | 3.3064e-09 | 3.8045e-09 | 1.11e-10 | 5.1544e-09 | 3.9256e-09 | 2.0764e-10 | 5.623e-10 | 2.3247e-10 | 1.1839e-11 | 405002.937
495026.563 | 3.2971e-09 | 3.7606e-09 | 1.1144e-10 | 5.1548e-09 | 3.925e-09 | 2.079e-10 | 5.581e-10 | 2.3008e-10 | 1.1905e-11 | 405015.094
495038.719 | 3.3186e-09 | 3.7971e-09 | 1.1133e-10 | 5.0639e-09 | 3.9267e-09 | 2.05e-10 | 5.6158e-10 | 2.3126e-10 | 1.1798e-11 | 405027.25
495050.906 | 3.2735e-09 | 3.7831e-09 | 1.1271e-10 | 5.1619e-09 | 3.9816e-09 | 2.0834e-10 | 5.6358e-10 | 2.3159e-10 | 1.1746e-11 | 405039.437
495063.063 | 3.2989e-09 | 3.808e-09 | 1.1176e-10 | 5.1687e-09 | 3.9443e-09 | 2.0753e-10 | 5.6053e-10 | 2.3166e-10 | 1.1868e-11 | 405051.594
495075.219 | 3.2774e-09 | 3.7724e-09 | 1.1264e-10 | 5.1715e-09 | 3.9475e-09 | 2.0813e-10 | 5.6387e-10 | 2.2985e-10 | 1.1702e-11 | 405063.75
495087.406 | 3.3102e-09 | 3.7394e-09 | 1.1271e-10 | 5.2316e-09 | 3.8914e-09 | 2.0702e-10 | 5.6111e-10 | 2.3028e-10 | 1.1856e-11 | 405075.937
495099.563 | 3.3276e-09 | 3.7711e-09 | 1.1258e-10 | 5.174e-09 | 3.9531e-09 | 2.0757e-10 | 5.6831e-10 | 2.2902e-10 | 1.1787e-11 | 405088.094
495111.719 | 3.2801e-09 | 3.8246e-09 | 1.1128e-10 | 5.1533e-09 | 3.9433e-09 | 2.0808e-10 | 5.6758e-10 | 2.3083e-10 | 1.1829e-11 | 405100.25
495123.906 | 3.3122e-09 | 3.7857e-09 | 1.1159e-10 | 5.1811e-09 | 3.9651e-09 | 2.0904e-10 | 5.6165e-10 | 2.2861e-10 | 1.1778e-11 | 405112.437
495136.063 | 3.2677e-09 | 3.7762e-09 | 1.1158e-10 | 5.2287e-09 | 3.9299e-09 | 2.0882e-10 | 5.6222e-10 | 2.2872e-10 | 1.1679e-11 | 405124.594
495148.219 | 3.2932e-09 | 3.7741e-09 | 1.1111e-10 | 5.1995e-09 | 3.9423e-09 | 2.0661e-10 | 5.6166e-10 | 2.3203e-10 | 1.1937e-11 | 405136.75
495160.406 | 3.2962e-09 | 3.7765e-09 | 1.1114e-10 | 5.1142e-09 | 3.9296e-09 | 2.0678e-10 | 5.6784e-10 | 2.2946e-10 | 1.17e-11 | 405148.937
495172.563 | 3.3093e-09 | 3.7323e-09 | 1.1314e-10 | 5.2477e-09 | 3.9503e-09 | 2.0826e-10 | 5.6539e-10 | 2.3266e-10 | 1.1805e-11 | 405161.094
495184.719 | 3.2878e-09 | 3.7469e-09 | 1.1165e-10 | 5.1542e-09 | 3.9072e-09 | 2.0679e-10 | 5.6573e-10 | 2.3044e-10 | 1.1872e-11 | 405173.25
495196.906 | 3.2809e-09 | 3.7896e-09 | 1.1234e-10 | 5.2417e-09 | 3.8941e-09 | 2.0665e-10 | 5.6521e-10 | 2.3202e-10 | 1.1966e-11 | 405185.437
495209.063 | 3.2907e-09 | 3.7691e-09 | 1.1183e-10 | 5.1519e-09 | 3.8952e-09 | 2.0898e-10 | 5.6102e-10 | 2.3222e-10 | 1.1832e-11 | 405197.594
495221.219 | 3.3033e-09 | 3.7687e-09 | 1.1189e-10 | 5.1555e-09 | 3.93e-09 | 2.0853e-10 | 5.7141e-10 | 2.3212e-10 | 1.1773e-11 | 405209.75
495233.406 | 3.2862e-09 | 3.8044e-09 | 1.1192e-10 | 5.1545e-09 | 3.9495e-09 | 2.0923e-10 | 5.59e-10 | 2.3286e-10 | 1.1689e-11 | 405221.937
495245.563 | 3.302e-09 | 3.7906e-09 | 1.1225e-10 | 5.1322e-09 | 3.9497e-09 | 2.0657e-10 | 5.6001e-10 | 2.3139e-10 | 1.1776e-11 | 405234.094
495257.75 | 3.2783e-09 | 3.7579e-09 | 1.1107e-10 | 5.2183e-09 | 3.9267e-09 | 2.0783e-10 | 5.6595e-10 | 2.3148e-10 | 1.1641e-11 | 405246.281
495269.906 | 3.274e-09 | 3.7794e-09 | 1.1108e-10 | 5.2041e-09 | 3.9452e-09 | 2.0773e-10 | 5.624e-10 | 2.2948e-10 | 1.1802e-11 | 405258.437
495282.063 | 3.2858e-09 | 3.7866e-09 | 1.1261e-10 | 5.1884e-09 | 3.9347e-09 | 2.0746e-10 | 5.6689e-10 | 2.3396e-10 | 1.1746e-11 | 405270.594
495294.25 | 3.3021e-09 | 3.7754e-09 | 1.1168e-10 | 5.1968e-09 | 3.9378e-09 | 2.0774e-10 | 5.6191e-10 | 2.3253e-10 | 1.1716e-11 | 405282.781
495306.406 | 3.2608e-09 | 3.8149e-09 | 1.113e-10 | 5.2313e-09 | 3.9447e-09 | 2.0797e-10 | 5.6341e-10 | 2.3314e-10 | 1.1722e-11 | 405294.937
495318.563 | 3.3204e-09 | 3.7846e-09 | 1.1048e-10 | 5.2058e-09 | 3.9105e-09 | 2.0988e-10 | 5.6735e-10 | 2.3072e-10 | 1.1773e-11 | 405307.094
495330.75 | 3.295e-09 | 3.8018e-09 | 1.1216e-10 | 5.1977e-09 | 3.9293e-09 | 2.0553e-10 | 5.6461e-10 | 2.3293e-10 | 1.1859e-11 | 405319.281
495342.906 | 3.2912e-09 | 3.8036e-09 | 1.1168e-10 | 5.1364e-09 | 3.9826e-09 | 2.1067e-10 | 5.6385e-10 | 2.304e-10 | 1.1757e-11 | 405331.437
495355.063 | 3.295e-09 | 3.807e-09 | 1.1185e-10 | 5.2211e-09 | 4.0092e-09 | 2.0669e-10 | 5.6253e-10 | 2.3321e-10 | 1.1752e-11 | 405343.594
495367.25 | 3.3001e-09 | 3.8184e-09 | 1.1117e-10 | 5.1696e-09 | 3.9446e-09 | 2.0716e-10 | 5.6624e-10 | 2.3386e-10 | 1.167e-11 | 405355.781
495379.406 | 3.269e-09 | 3.8078e-09 | 1.1262e-10 | 5.1646e-09 | 3.9515e-09 | 2.0866e-10 | 5.6313e-10 | 2.3039e-10 | 1.1975e-11 | 405367.937
495391.563 | 3.2687e-09 | 3.8114e-09 | 1.116e-10 | 5.151e-09 | 3.915e-09 | 2.0784e-10 | 5.6641e-10 | 2.3137e-10 | 1.1849e-11 | 405380.094
495403.75 | 3.2767e-09 | 3.8186e-09 | 1.1191e-10 | 5.1881e-09 | 3.9179e-09 | 2.0857e-10 | 5.6264e-10 | 2.3039e-10 | 1.1839e-11 | 405392.281
495415.906 | 3.261e-09 | 3.7838e-09 | 1.112e-10 | 5.2555e-09 | 3.93e-09 | 2.0907e-10 | 5.6384e-10 | 2.3125e-10 | 1.1766e-11 | 405404.437
495428.063 | 3.3072e-09 | 3.7703e-09 | 1.1192e-10 | 5.1349e-09 | 3.9666e-09 | 2.0797e-10 | 5.6148e-10 | 2.3215e-10 | 1.1773e-11 | 405416.594
495440.25 | 3.2958e-09 | 3.786e-09 | 1.1223e-10 | 5.1412e-09 | 3.9197e-09 | 2.0871e-10 | 5.6507e-10 | 2.3143e-10 | 1.1765e-11 | 405428.781
495452.406 | 3.2834e-09 | 3.7988e-09 | 1.1067e-10 | 5.135e-09 | 3.9296e-09 | 2.0733e-10 | 5.5902e-10 | 2.3153e-10 | 1.1651e-11 | 405440.937
495464.563 | 3.2898e-09 | 3.7759e-09 | 1.1136e-10 | 5.2028e-09 | 3.9703e-09 | 2.09e-10 | 5.6298e-10 | 2.341e-10 | 1.156e-11 | 405453.094
495476.75 | 3.2487e-09 | 3.8307e-09 | 1.1039e-10 | 5.1869e-09 | 3.9028e-09 | 2.0868e-10 | 5.6158e-10 | 2.2994e-10 | 1.1604e-11 | 405465.281
495488.906 | 3.2883e-09 | 3.7723e-09 | 1.1147e-10 | 5.1597e-09 | 3.8912e-09 | 2.0611e-10 | 5.6025e-10 | 2.2986e-10 | 1.1663e-11 | 405477.437
495501.063 | 3.266e-09 | 3.8021e-09 | 1.119e-10 | 5.1385e-09 | 3.9741e-09 | 2.0687e-10 | 5.6473e-10 | 2.306e-10 | 1.1783e-11 | 405489.594
495513.25 | 3.2598e-09 | 3.7942e-09 | 1.1179e-10 | 5.138e-09 | 3.9586e-09 | 2.0815e-10 | 5.6074e-10 | 2.305e-10 | 1.1718e-11 | 405501.781
495525.406 | 3.2924e-09 | 3.8167e-09 | 1.1167e-10 | 5.1361e-09 | 3.9278e-09 | 2.0857e-10 | 5.5924e-10 | 2.2901e-10 | 1.1661e-11 | 405513.937
495537.563 | 3.2726e-09 | 3.7676e-09 | 1.1099e-10 | 5.1599e-09 | 3.9082e-09 | 2.0663e-10 | 5.5908e-10 | 2.2828e-10 | 1.1859e-11 | 405526.094
495549.75 | 3.2741e-09 | 3.7746e-09 | 1.1039e-10 | 5.2229e-09 | 3.9309e-09 | 2.0797e-10 | 5.5945e-10 | 2.3046e-10 | 1.1687e-11 | 405538.281
495561.906 | 3.2881e-09 | 3.8047e-09 | 1.1091e-10 | 5.1627e-09 | 3.9131e-09 | 2.0758e-10 | 5.5686e-10 | 2.3062e-10 | 1.1653e-11 | 405550.437
495574.063 | 3.2861e-09 | 3.8043e-09 | 1.1087e-10 | 5.1489e-09 | 3.9561e-09 | 2.0623e-10 | 5.6155e-10 | 2.2682e-10 | 1.1756e-11 | 405562.594
495586.25 | 3.2579e-09 | 3.7808e-09 | 1.1111e-10 | 5.1741e-09 | 3.9376e-09 | 2.0742e-10 | 5.6283e-10 | 2.307e-10 | 1.1657e-11 | 405574.781
495598.406 | 3.2904e-09 | 3.7384e-09 | 1.103e-10 | 5.1914e-09 | 3.9456e-09 | 2.0551e-10 | 5.586e-10 | 2.2862e-10 | 1.1668e-11 | 405586.937
495610.563 | 3.2879e-09 | 3.7737e-09 | 1.1205e-10 | 5.1395e-09 | 3.9077e-09 | 2.0722e-10 | 5.5387e-10 | 2.3243e-10 | 1.1629e-11 | 405599.094
495622.75 | 3.2979e-09 | 3.7954e-09 | 1.1095e-10 | 5.1256e-09 | 3.9097e-09 | 2.0366e-10 | 5.6122e-10 | 2.2835e-10 | 1.1706e-11 | 405611.281
495634.906 | 3.294e-09 | 3.7808e-09 | 1.1103e-10 | 5.1051e-09 | 3.9352e-09 | 2.0458e-10 | 5.5955e-10 | 2.2904e-10 | 1.1676e-11 | 405623.437
495647.094 | 3.2813e-09 | 3.8051e-09 | 1.1095e-10 | 5.0891e-09 | 3.9219e-09 | 2.0635e-10 | 5.5883e-10 | 2.2924e-10 | 1.1606e-11 | 405635.625
495659.25 | 3.291e-09 | 3.7575e-09 | 1.1085e-10 | 5.1149e-09 | 3.9385e-09 | 2.0611e-10 | 5.5972e-10 | 2.3053e-10 | 1.1747e-11 | 405647.781
495671.406 | 3.2886e-09 | 3.773e-09 | 1.102e-10 | 5.153e-09 | 3.9108e-09 | 2.0839e-10 | 5.5848e-10 | 2.2954e-10 | 1.1639e-11 | 405659.937
495683.594 | 3.2507e-09 | 3.7597e-09 | 1.125e-10 | 5.1108e-09 | 3.9237e-09 | 2.0445e-10 | 5.6058e-10 | 2.305e-10 | 1.1828e-11 | 405672.125
495695.75 | 3.2658e-09 | 3.771e-09 | 1.1011e-10 | 5.1087e-09 | 3.9416e-09 | 2.0641e-10 | 5.5632e-10 | 2.3107e-10 | 1.157e-11 | 405684.281
495707.906 | 3.3027e-09 | 3.7739e-09 | 1.0954e-10 | 5.1704e-09 | 3.9282e-09 | 2.0676e-10 | 5.56e-10 | 2.2953e-10 | 1.1644e-11 | 405696.437
495720.094 | 3.2799e-09 | 3.8008e-09 | 1.1026e-10 | 5.1687e-09 | 3.9372e-09 | 2.074e-10 | 5.5695e-10 | 2.3029e-10 | 1.1636e-11 | 405708.625
495732.25 | 3.2822e-09 | 3.7698e-09 | 1.1113e-10 | 5.0947e-09 | 3.9164e-09 | 2.06e-10 | 5.604e-10 | 2.2819e-10 | 1.1704e-11 | 405720.781
495744.406 | 3.3049e-09 | 3.8095e-09 | 1.1182e-10 | 5.211e-09 | 3.9288e-09 | 2.0647e-10 | 5.6436e-10 | 2.3026e-10 | 1.1649e-11 | 405732.937
495756.594 | 3.3172e-09 | 3.7888e-09 | 1.1112e-10 | 5.1813e-09 | 3.9462e-09 | 2.0642e-10 | 5.5924e-10 | 2.2899e-10 | 1.1592e-11 | 405745.125
495768.75 | 3.268e-09 | 3.845e-09 | 1.1127e-10 | 5.1335e-09 | 3.9264e-09 | 2.0578e-10 | 5.5707e-10 | 2.3068e-10 | 1.1729e-11 | 405757.281
495780.906 | 3.2796e-09 | 3.7397e-09 | 1.1021e-10 | 5.1298e-09 | 3.9327e-09 | 2.0715e-10 | 5.6249e-10 | 2.2724e-10 | 1.1664e-11 | 405769.437
495793.094 | 3.261e-09 | 3.7937e-09 | 1.0973e-10 | 5.1891e-09 | 3.9195e-09 | 2.0655e-10 | 5.5524e-10 | 2.318e-10 | 1.1593e-11 | 405781.625
495805.25 | 3.2907e-09 | 3.7722e-09 | 1.1097e-10 | 5.1122e-09 | 3.9304e-09 | 2.0767e-10 | 5.6058e-10 | 2.3033e-10 | 1.1435e-11 | 405793.781
495817.406 | 3.274e-09 | 3.7386e-09 | 1.1095e-10 | 5.1507e-09 | 3.8998e-09 | 2.0659e-10 | 5.595e-10 | 2.3045e-10 | 1.1866e-11 | 405805.937
495829.594 | 3.2849e-09 | 3.7989e-09 | 1.1045e-10 | 5.2049e-09 | 3.9261e-09 | 2.0692e-10 | 5.587e-10 | 2.301e-10 | 1.1637e-11 | 405818.125
495841.75 | 3.2876e-09 | 3.7875e-09 | 1.1102e-10 | 5.1932e-09 | 3.9711e-09 | 2.0652e-10 | 5.5646e-10 | 2.2951e-10 | 1.1871e-11 | 405830.281
495853.906 | 3.3052e-09 | 3.7972e-09 | 1.1034e-10 | 5.1801e-09 | 3.9251e-09 | 2.0767e-10 | 5.6116e-10 | 2.2853e-10 | 1.1794e-11 | 405842.437
495866.094 | 3.2599e-09 | 3.7632e-09 | 1.1139e-10 | 5.1893e-09 | 3.9141e-09 | 2.0698e-10 | 5.6166e-10 | 2.2798e-10 | 1.1691e-11 | 405854.625
495878.25 | 3.2526e-09 | 3.7521e-09 | 1.1079e-10 | 5.126e-09 | 3.9056e-09 | 2.0681e-10 | 5.5676e-10 | 2.289e-10 | 1.1584e-11 | 405866.781
495890.406 | 3.2303e-09 | 3.8241e-09 | 1.0968e-10 | 5.1417e-09 | 3.9487e-09 | 2.0532e-10 | 5.5876e-10 | 2.3001e-10 | 1.1871e-11 | 405878.937
495902.594 | 3.2762e-09 | 3.7846e-09 | 1.0994e-10 | 5.1561e-09 | 3.8945e-09 | 2.0714e-10 | 5.6145e-10 | 2.2885e-10 | 1.1698e-11 | 405891.125
495914.75 | 3.253e-09 | 3.7261e-09 | 1.0975e-10 | 5.1744e-09 | 3.925e-09 | 2.0718e-10 | 5.578e-10 | 2.3039e-10 | 1.165e-11 | 405903.281
495926.906 | 3.2507e-09 | 3.7599e-09 | 1.1165e-10 | 5.1222e-09 | 3.9339e-09 | 2.0714e-10 | 5.5809e-10 | 2.2818e-10 | 1.1758e-11 | 405915.437
495939.094 | 3.2637e-09 | 3.7942e-09 | 1.1015e-10 | 5.1e-09 | 3.8873e-09 | 2.0616e-10 | 5.5539e-10 | 2.2872e-10 | 1.171e-11 | 405927.625
495951.25 | 3.2874e-09 | 3.7794e-09 | 1.0936e-10 | 5.1829e-09 | 3.9726e-09 | 2.0492e-10 | 5.5602e-10 | 2.2963e-10 | 1.1574e-11 | 405939.781
495963.406 | 3.2989e-09 | 3.7884e-09 | 1.1027e-10 | 5.2008e-09 | 3.9819e-09 | 2.078e-10 | 5.5941e-10 | 2.2997e-10 | 1.1739e-11 | 405951.937
495975.594 | 3.2846e-09 | 3.8007e-09 | 1.1123e-10 | 5.0942e-09 | 3.9005e-09 | 2.0788e-10 | 5.6422e-10 | 2.3057e-10 | 1.1643e-11 | 405964.125
495987.75 | 3.2619e-09 | 3.7582e-09 | 1.1098e-10 | 5.1704e-09 | 3.9378e-09 | 2.0846e-10 | 5.6186e-10 | 2.3004e-10 | 1.177e-11 | 405976.281
495999.938 | 3.3161e-09 | 3.7828e-09 | 1.1118e-10 | 5.1424e-09 | 3.9041e-09 | 2.0736e-10 | 5.5436e-10 | 2.3068e-10 | 1.1761e-11 | 405988.469
496012.094 | 3.2571e-09 | 3.8609e-09 | 1.1077e-10 | 5.1791e-09 | 3.9683e-09 | 2.0749e-10 | 5.6057e-10 | 2.3142e-10 | 1.1687e-11 | 406000.625
496024.25 | 3.2519e-09 | 3.8232e-09 | 1.1006e-10 | 5.1325e-09 | 3.9668e-09 | 2.063e-10 | 5.628e-10 | 2.3147e-10 | 1.1854e-11 | 406012.781
496036.438 | 3.247e-09 | 3.7694e-09 | 1.1068e-10 | 5.1525e-09 | 3.9826e-09 | 2.0891e-10 | 5.5834e-10 | 2.3029e-10 | 1.1764e-11 | 406024.969
496048.594 | 3.2722e-09 | 3.8008e-09 | 1.1217e-10 | 5.2027e-09 | 3.9494e-09 | 2.0852e-10 | 5.6062e-10 | 2.3076e-10 | 1.1743e-11 | 406037.125
496060.75 | 3.2406e-09 | 3.7974e-09 | 1.1036e-10 | 5.1667e-09 | 3.9228e-09 | 2.0724e-10 | 5.6937e-10 | 2.3139e-10 | 1.1675e-11 | 406049.281
496072.938 | 3.28e-09 | 3.8129e-09 | 1.1165e-10 | 5.1561e-09 | 3.968e-09 | 2.0993e-10 | 5.6831e-10 | 2.3321e-10 | 1.1752e-11 | 406061.469
496085.094 | 3.3337e-09 | 3.7884e-09 | 1.1086e-10 | 5.1466e-09 | 3.9217e-09 | 2.078e-10 | 5.5787e-10 | 2.2819e-10 | 1.1722e-11 | 406073.625
496097.25 | 3.2533e-09 | 3.8169e-09 | 1.0979e-10 | 5.1768e-09 | 3.9648e-09 | 2.0666e-10 | 5.5929e-10 | 2.3008e-10 | 1.1791e-11 | 406085.781
496109.438 | 3.2673e-09 | 3.7726e-09 | 1.1086e-10 | 5.141e-09 | 3.9586e-09 | 2.0795e-10 | 5.5983e-10 | 2.3016e-10 | 1.1616e-11 | 406097.969
496121.594 | 3.2871e-09 | 3.8321e-09 | 1.1149e-10 | 5.183e-09 | 3.8985e-09 | 2.0837e-10 | 5.6297e-10 | 2.3191e-10 | 1.18e-11 | 406110.125
496133.75 | 3.279e-09 | 3.8224e-09 | 1.1155e-10 | 5.1417e-09 | 3.9353e-09 | 2.092e-10 | 5.5758e-10 | 2.3105e-10 | 1.1675e-11 | 406122.281
496145.938 | 3.2907e-09 | 3.773e-09 | 1.1153e-10 | 5.1219e-09 | 3.9439e-09 | 2.0625e-10 | 5.6486e-10 | 2.3042e-10 | 1.1789e-11 | 406134.469
496158.094 | 3.269e-09 | 3.8204e-09 | 1.1176e-10 | 5.2601e-09 | 3.9543e-09 | 2.089e-10 | 5.6702e-10 | 2.3286e-10 | 1.1701e-11 | 406146.625
496170.25 | 3.2869e-09 | 3.8012e-09 | 1.1181e-10 | 5.213e-09 | 3.9508e-09 | 2.0832e-10 | 5.6244e-10 | 2.3183e-10 | 1.1821e-11 | 406158.781
496182.438 | 3.2813e-09 | 3.7801e-09 | 1.101e-10 | 5.1834e-09 | 3.9524e-09 | 2.0636e-10 | 5.5859e-10 | 2.318e-10 | 1.1665e-11 | 406170.969
496194.594 | 3.2784e-09 | 3.8207e-09 | 1.1064e-10 | 5.219e-09 | 3.9411e-09 | 2.0588e-10 | 5.5489e-10 | 2.301e-10 | 1.1706e-11 | 406183.125
496206.75 | 3.2696e-09 | 3.78e-09 | 1.1026e-10 | 5.1766e-09 | 3.9369e-09 | 2.0647e-10 | 5.578e-10 | 2.2956e-10 | 1.1766e-11 | 406195.281
496218.938 | 3.2597e-09 | 3.8139e-09 | 1.1095e-10 | 5.1799e-09 | 3.9405e-09 | 2.075e-10 | 5.673e-10 | 2.3126e-10 | 1.1667e-11 | 406207.469
496231.094 | 3.2382e-09 | 3.8171e-09 | 1.1115e-10 | 5.1306e-09 | 3.9535e-09 | 2.0957e-10 | 5.5909e-10 | 2.291e-10 | 1.1713e-11 | 406219.625
496243.25 | 3.2967e-09 | 3.7958e-09 | 1.1131e-10 | 5.1235e-09 | 3.9951e-09 | 2.063e-10 | 5.6491e-10 | 2.2964e-10 | 1.1867e-11 | 406231.781
496255.438 | 3.2747e-09 | 3.8018e-09 | 1.1213e-10 | 5.1849e-09 | 3.9299e-09 | 2.0847e-10 | 5.5882e-10 | 2.3093e-10 | 1.1806e-11 | 406243.969
496267.594 | 3.2679e-09 | 3.7528e-09 | 1.1039e-10 | 5.2198e-09 | 3.9324e-09 | 2.1061e-10 | 5.6575e-10 | 2.3076e-10 | 1.1583e-11 | 406256.125
496279.75 | 3.2983e-09 | 3.7746e-09 | 1.1099e-10 | 5.1807e-09 | 3.8981e-09 | 2.0829e-10 | 5.671e-10 | 2.3207e-10 | 1.1631e-11 | 406268.281
496291.938 | 3.2697e-09 | 3.7698e-09 | 1.1122e-10 | 5.2076e-09 | 3.9675e-09 | 2.0735e-10 | 5.6023e-10 | 2.2881e-10 | 1.1659e-11 | 406280.469
496304.094 | 3.2934e-09 | 3.7768e-09 | 1.1125e-10 | 5.1758e-09 | 3.9212e-09 | 2.062e-10 | 5.6174e-10 | 2.2918e-10 | 1.1794e-11 | 406292.625
496316.25 | 3.2753e-09 | 3.768e-09 | 1.1162e-10 | 5.1962e-09 | 3.9403e-09 | 2.0898e-10 | 5.6075e-10 | 2.3144e-10 | 1.1786e-11 | 406304.781
496328.438 | 3.2772e-09 | 3.7664e-09 | 1.1145e-10 | 5.1852e-09 | 3.9411e-09 | 2.0749e-10 | 5.6327e-10 | 2.3138e-10 | 1.1708e-11 | 406316.969
496340.594 | 3.2563e-09 | 3.8031e-09 | 1.1167e-10 | 5.2363e-09 | 3.9511e-09 | 2.1012e-10 | 5.6863e-10 | 2.3175e-10 | 1.1545e-11 | 406329.125
496352.75 | 3.2692e-09 | 3.7805e-09 | 1.1168e-10 | 5.182e-09 | 3.9232e-09 | 2.0758e-10 | 5.6635e-10 | 2.3176e-10 | 1.1751e-11 | 406341.281
496364.938 | 3.2962e-09 | 3.8284e-09 | 1.1112e-10 | 5.2037e-09 | 3.9594e-09 | 2.0754e-10 | 5.6256e-10 | 2.3171e-10 | 1.177e-11 | 406353.469
496377.094 | 3.2619e-09 | 3.7736e-09 | 1.1253e-10 | 5.1858e-09 | 3.9561e-09 | 2.0735e-10 | 5.6307e-10 | 2.3141e-10 | 1.1723e-11 | 406365.625
496389.281 | 3.2621e-09 | 3.8049e-09 | 1.1109e-10 | 5.1507e-09 | 3.9477e-09 | 2.0727e-10 | 5.5952e-10 | 2.2903e-10 | 1.1725e-11 | 406377.812
496401.438 | 3.2732e-09 | 3.7682e-09 | 1.1101e-10 | 5.2069e-09 | 3.9421e-09 | 2.0837e-10 | 5.6755e-10 | 2.3019e-10 | 1.1635e-11 | 406389.969
496413.594 | 3.2543e-09 | 3.8184e-09 | 1.1193e-10 | 5.1663e-09 | 3.9392e-09 | 2.0759e-10 | 5.5838e-10 | 2.3156e-10 | 1.1829e-11 | 406402.125
496425.781 | 3.2399e-09 | 3.808e-09 | 1.1229e-10 | 5.1496e-09 | 3.9483e-09 | 2.0895e-10 | 5.6546e-10 | 2.3147e-10 | 1.1792e-11 | 406414.312
496437.938 | 3.3348e-09 | 3.8228e-09 | 1.1236e-10 | 5.1882e-09 | 3.9054e-09 | 2.0711e-10 | 5.6131e-10 | 2.3167e-10 | 1.1761e-11 | 406426.469
496450.094 | 3.3274e-09 | 3.8203e-09 | 1.1317e-10 | 5.2297e-09 | 3.9905e-09 | 2.0937e-10 | 5.6198e-10 | 2.2995e-10 | 1.1714e-11 | 406438.625
496462.281 | 3.278e-09 | 3.8218e-09 | 1.1068e-10 | 5.202e-09 | 3.9306e-09 | 2.097e-10 | 5.6438e-10 | 2.3229e-10 | 1.1683e-11 | 406450.812
496474.438 | 3.2814e-09 | 3.8119e-09 | 1.1224e-10 | 5.1719e-09 | 3.9485e-09 | 2.093e-10 | 5.6725e-10 | 2.3086e-10 | 1.172e-11 | 406462.969
496486.594 | 3.2469e-09 | 3.8114e-09 | 1.1204e-10 | 5.1962e-09 | 3.9651e-09 | 2.0786e-10 | 5.659e-10 | 2.294e-10 | 1.1724e-11 | 406475.125
496498.781 | 3.2676e-09 | 3.816e-09 | 1.1241e-10 | 5.203e-09 | 3.9946e-09 | 2.0421e-10 | 5.682e-10 | 2.3371e-10 | 1.1757e-11 | 406487.312
496510.938 | 3.2986e-09 | 3.7886e-09 | 1.1224e-10 | 5.1968e-09 | 3.96e-09 | 2.099e-10 | 5.6285e-10 | 2.3205e-10 | 1.1802e-11 | 406499.469
496523.094 | 3.287e-09 | 3.8063e-09 | 1.1215e-10 | 5.1947e-09 | 3.9715e-09 | 2.1153e-10 | 5.6551e-10 | 2.3382e-10 | 1.1874e-11 | 406511.625
496535.281 | 3.289e-09 | 3.7813e-09 | 1.1251e-10 | 5.2551e-09 | 3.9816e-09 | 2.0683e-10 | 5.6918e-10 | 2.3255e-10 | 1.1837e-11 | 406523.812
496547.438 | 3.2859e-09 | 3.8087e-09 | 1.1183e-10 | 5.2159e-09 | 3.9396e-09 | 2.0969e-10 | 5.6911e-10 | 2.3451e-10 | 1.187e-11 | 406535.969
496559.594 | 3.2718e-09 | 3.7932e-09 | 1.1216e-10 | 5.2265e-09 | 3.9872e-09 | 2.1066e-10 | 5.6538e-10 | 2.3308e-10 | 1.1928e-11 | 406548.125
496571.781 | 3.2973e-09 | 3.793e-09 | 1.1175e-10 | 5.196e-09 | 3.9623e-09 | 2.0911e-10 | 5.6072e-10 | 2.3179e-10 | 1.1941e-11 | 406560.312
496583.938 | 3.2887e-09 | 3.783e-09 | 1.1219e-10 | 5.1074e-09 | 3.9247e-09 | 2.0768e-10 | 5.6455e-10 | 2.3231e-10 | 1.1732e-11 | 406572.469
496596.094 | 3.2498e-09 | 3.764e-09 | 1.1133e-10 | 5.178e-09 | 3.9016e-09 | 2.1074e-10 | 5.6179e-10 | 2.3068e-10 | 1.1813e-11 | 406584.625
496608.281 | 3.2562e-09 | 3.8079e-09 | 1.1214e-10 | 5.117e-09 | 3.9546e-09 | 2.0862e-10 | 5.6287e-10 | 2.2967e-10 | 1.1733e-11 | 406596.812
496620.438 | 3.2862e-09 | 3.8255e-09 | 1.1091e-10 | 5.1539e-09 | 3.9756e-09 | 2.0851e-10 | 5.6262e-10 | 2.2867e-10 | 1.1768e-11 | 406608.969
496632.594 | 3.2623e-09 | 3.783e-09 | 1.1127e-10 | 5.1527e-09 | 3.9164e-09 | 2.0554e-10 | 5.5968e-10 | 2.3065e-10 | 1.1754e-11 | 406621.125
496644.781 | 3.2693e-09 | 3.7861e-09 | 1.1083e-10 | 5.1854e-09 | 3.9256e-09 | 2.0806e-10 | 5.5884e-10 | 2.3345e-10 | 1.167e-11 | 406633.312
496656.938 | 3.305e-09 | 3.7637e-09 | 1.1063e-10 | 5.1729e-09 | 3.9937e-09 | 2.0863e-10 | 5.6465e-10 | 2.2883e-10 | 1.1764e-11 | 406645.469
496669.094 | 3.314e-09 | 3.8202e-09 | 1.1033e-10 | 5.2181e-09 | 3.9477e-09 | 2.0862e-10 | 5.6025e-10 | 2.321e-10 | 1.1635e-11 | 406657.625
496681.281 | 3.2537e-09 | 3.7998e-09 | 1.1111e-10 | 5.2068e-09 | 3.9661e-09 | 2.0751e-10 | 5.6182e-10 | 2.3304e-10 | 1.1736e-11 | 406669.812
496693.438 | 3.2924e-09 | 3.7908e-09 | 1.1034e-10 | 5.2093e-09 | 3.9437e-09 | 2.0772e-10 | 5.6005e-10 | 2.3126e-10 | 1.2056e-11 | 406681.969
496705.594 | 3.2992e-09 | 3.7958e-09 | 1.1081e-10 | 5.2182e-09 | 3.9554e-09 | 2.0808e-10 | 5.5855e-10 | 2.3086e-10 | 1.1678e-11 | 406694.125
496717.781 | 3.2927e-09 | 3.8255e-09 | 1.1095e-10 | 5.2019e-09 | 3.9074e-09 | 2.0997e-10 | 5.6074e-10 | 2.3334e-10 | 1.1726e-11 | 406706.312
496729.938 | 3.2889e-09 | 3.8013e-09 | 1.1229e-10 | 5.1768e-09 | 3.953e-09 | 2.0962e-10 | 5.6337e-10 | 2.318e-10 | 1.187e-11 | 406718.469
496742.094 | 3.2758e-09 | 3.8228e-09 | 1.1156e-10 | 5.1943e-09 | 3.932e-09 | 2.1067e-10 | 5.6818e-10 | 2.3609e-10 | 1.1828e-11 | 406730.625
496754.281 | 3.2917e-09 | 3.7993e-09 | 1.1137e-10 | 5.2522e-09 | 3.971e-09 | 2.0833e-10 | 5.7127e-10 | 2.3306e-10 | 1.1803e-11 | 406742.812
496766.438 | 3.2301e-09 | 3.81e-09 | 1.1153e-10 | 5.2394e-09 | 3.9563e-09 | 2.0858e-10 | 5.6135e-10 | 2.3364e-10 | 1.1737e-11 | 406754.969
496778.625 | 3.2613e-09 | 3.8048e-09 | 1.1247e-10 | 5.2361e-09 | 3.9475e-09 | 2.083e-10 | 5.7043e-10 | 2.3069e-10 | 1.1699e-11 | 406767.156
496790.781 | 3.2442e-09 | 3.7558e-09 | 1.1141e-10 | 5.2194e-09 | 3.9389e-09 | 2.0937e-10 | 5.6452e-10 | 2.3265e-10 | 1.1615e-11 | 406779.312
496802.938 | 3.273e-09 | 3.7909e-09 | 1.1185e-10 | 5.1934e-09 | 3.9772e-09 | 2.0939e-10 | 5.583e-10 | 2.2947e-10 | 1.1852e-11 | 406791.469
496815.125 | 3.3035e-09 | 3.7928e-09 | 1.1144e-10 | 5.2259e-09 | 3.9194e-09 | 2.0854e-10 | 5.6997e-10 | 2.314e-10 | 1.1746e-11 | 406803.656
496827.281 | 3.3186e-09 | 3.7885e-09 | 1.1172e-10 | 5.2189e-09 | 3.9562e-09 | 2.0858e-10 | 5.6599e-10 | 2.32e-10 | 1.1879e-11 | 406815.812
496839.438 | 3.27e-09 | 3.7851e-09 | 1.1104e-10 | 5.2131e-09 | 3.9246e-09 | 2.081e-10 | 5.6773e-10 | 2.3115e-10 | 1.1736e-11 | 406827.969
496851.625 | 3.2202e-09 | 3.7949e-09 | 1.0985e-10 | 5.2761e-09 | 3.9603e-09 | 2.0971e-10 | 5.6417e-10 | 2.2765e-10 | 1.1636e-11 | 406840.156
496863.781 | 3.2646e-09 | 3.84e-09 | 1.1048e-10 | 5.1717e-09 | 3.9191e-09 | 2.0895e-10 | 5.5949e-10 | 2.307e-10 | 1.1695e-11 | 406852.312
496875.938 | 3.2758e-09 | 3.7847e-09 | 1.1106e-10 | 5.19e-09 | 3.9391e-09 | 2.0812e-10 | 5.6468e-10 | 2.3086e-10 | 1.1746e-11 | 406864.469
496888.125 | 3.2766e-09 | 3.7808e-09 | 1.1071e-10 | 5.1916e-09 | 3.9369e-09 | 2.0833e-10 | 5.5837e-10 | 2.3155e-10 | 1.1784e-11 | 406876.656
496900.281 | 3.29e-09 | 3.8062e-09 | 1.122e-10 | 5.2474e-09 | 3.9031e-09 | 2.0877e-10 | 5.6228e-10 | 2.3136e-10 | 1.1636e-11 | 406888.812
496912.438 | 3.2532e-09 | 3.7434e-09 | 1.1064e-10 | 5.1979e-09 | 3.9428e-09 | 2.0886e-10 | 5.6653e-10 | 2.3403e-10 | 1.1886e-11 | 406900.969
496924.625 | 3.2764e-09 | 3.7637e-09 | 1.1154e-10 | 5.1859e-09 | 3.9299e-09 | 2.0981e-10 | 5.6936e-10 | 2.3239e-10 | 1.1715e-11 | 406913.156
496936.781 | 3.2552e-09 | 3.7961e-09 | 1.1107e-10 | 5.1667e-09 | 3.9583e-09 | 2.0851e-10 | 5.6831e-10 | 2.3248e-10 | 1.182e-11 | 406925.312
496948.938 | 3.2357e-09 | 3.7796e-09 | 1.1101e-10 | 5.2102e-09 | 3.9791e-09 | 2.0877e-10 | 5.6555e-10 | 2.3326e-10 | 1.1754e-11 | 406937.469
496961.125 | 3.2462e-09 | 3.8316e-09 | 1.1273e-10 | 5.2603e-09 | 3.9396e-09 | 2.0751e-10 | 5.712e-10 | 2.3234e-10 | 1.1644e-11 | 406949.656
496973.281 | 3.2957e-09 | 3.8325e-09 | 1.1156e-10 | 5.2021e-09 | 3.9339e-09 | 2.1027e-10 | 5.6036e-10 | 2.3144e-10 | 1.1795e-11 | 406961.812
496985.438 | 3.2775e-09 | 3.8088e-09 | 1.1004e-10 | 5.2269e-09 | 3.9322e-09 | 2.1117e-10 | 5.624e-10 | 2.3191e-10 | 1.1694e-11 | 406973.969
496997.625 | 3.2581e-09 | 3.7771e-09 | 1.1253e-10 | 5.257e-09 | 3.9519e-09 | 2.0822e-10 | 5.6601e-10 | 2.3184e-10 | 1.1579e-11 | 406986.156
497009.781 | 3.2726e-09 | 3.7928e-09 | 1.1109e-10 | 5.1739e-09 | 3.9487e-09 | 2.0744e-10 | 5.6194e-10 | 2.3154e-10 | 1.1785e-11 | 406998.312
497021.938 | 3.2759e-09 | 3.7961e-09 | 1.1276e-10 | 5.1842e-09 | 3.9236e-09 | 2.1031e-10 | 5.5998e-10 | 2.3171e-10 | 1.1787e-11 | 407010.469
497034.125 | 3.278e-09 | 3.7502e-09 | 1.1177e-10 | 5.2163e-09 | 3.9712e-09 | 2.0879e-10 | 5.6568e-10 | 2.3237e-10 | 1.1881e-11 | 407022.656
497046.281 | 3.2445e-09 | 3.8027e-09 | 1.103e-10 | 5.24e-09 | 3.9495e-09 | 2.1098e-10 | 5.677e-10 | 2.316e-10 | 1.1789e-11 | 407034.812
497058.438 | 3.2865e-09 | 3.8114e-09 | 1.1202e-10 | 5.175e-09 | 3.9834e-09 | 2.1141e-10 | 5.6547e-10 | 2.3342e-10 | 1.1782e-11 | 407046.969
497070.625 | 3.2653e-09 | 3.7704e-09 | 1.1288e-10 | 5.1795e-09 | 3.9639e-09 | 2.0957e-10 | 5.7368e-10 | 2.3175e-10 | 1.1803e-11 | 407059.156
497082.781 | 3.2993e-09 | 3.8062e-09 | 1.1253e-10 | 5.1955e-09 | 3.9541e-09 | 2.0852e-10 | 5.6519e-10 | 2.2997e-10 | 1.1815e-11 | 407071.312
497094.938 | 3.2633e-09 | 3.8143e-09 | 1.1118e-10 | 5.2729e-09 | 3.923e-09 | 2.095e-10 | 5.6572e-10 | 2.3226e-10 | 1.1571e-11 | 407083.469
497107.125 | 3.2604e-09 | 3.7841e-09 | 1.1038e-10 | 5.2172e-09 | 3.9663e-09 | 2.1175e-10 | 5.6614e-10 | 2.3227e-10 | 1.1937e-11 | 407095.656
497119.281 | 3.2426e-09 | 3.7925e-09 | 1.1283e-10 | 5.2173e-09 | 3.9258e-09 | 2.076e-10 | 5.6998e-10 | 2.3241e-10 | 1.1824e-11 | 407107.812
497131.438 | 3.2649e-09 | 3.7792e-09 | 1.1244e-10 | 5.2186e-09 | 3.9662e-09 | 2.0846e-10 | 5.6439e-10 | 2.3228e-10 | 1.1824e-11 | 407119.969
497143.625 | 3.267e-09 | 3.7472e-09 | 1.1107e-10 | 5.1503e-09 | 3.9616e-09 | 2.0993e-10 | 5.6602e-10 | 2.3441e-10 | 1.1547e-11 | 407132.156
497155.781 | 3.248e-09 | 3.779e-09 | 1.1067e-10 | 5.181e-09 | 3.9406e-09 | 2.0928e-10 | 5.6857e-10 | 2.3367e-10 | 1.1613e-11 | 407144.312
497167.969 | 3.2835e-09 | 3.8087e-09 | 1.1156e-10 | 5.1919e-09 | 3.9285e-09 | 2.0673e-10 | 5.6152e-10 | 2.3272e-10 | 1.1777e-11 | 407156.5
497180.125 | 3.2603e-09 | 3.7791e-09 | 1.1058e-10 | 5.2049e-09 | 3.9351e-09 | 2.0877e-10 | 5.677e-10 | 2.3146e-10 | 1.1623e-11 | 407168.656
497192.281 | 3.2695e-09 | 3.7762e-09 | 1.1023e-10 | 5.1585e-09 | 3.9365e-09 | 2.0722e-10 | 5.6398e-10 | 2.2917e-10 | 1.1893e-11 | 407180.812
497204.469 | 3.2665e-09 | 3.7649e-09 | 1.1093e-10 | 5.1625e-09 | 3.9506e-09 | 2.0784e-10 | 5.718e-10 | 2.3299e-10 | 1.1724e-11 | 407193
497216.625 | 3.3051e-09 | 3.778e-09 | 1.115e-10 | 5.2303e-09 | 3.9875e-09 | 2.081e-10 | 5.6483e-10 | 2.3273e-10 | 1.1893e-11 | 407205.156
497228.781 | 3.2609e-09 | 3.7875e-09 | 1.1125e-10 | 5.2347e-09 | 3.9315e-09 | 2.089e-10 | 5.7004e-10 | 2.3295e-10 | 1.1777e-11 | 407217.312
497240.969 | 3.2735e-09 | 3.7754e-09 | 1.1151e-10 | 5.1746e-09 | 3.9297e-09 | 2.0954e-10 | 5.6209e-10 | 2.307e-10 | 1.1721e-11 | 407229.5
497253.125 | 3.2849e-09 | 3.8205e-09 | 1.1084e-10 | 5.2164e-09 | 3.9293e-09 | 2.091e-10 | 5.6453e-10 | 2.3228e-10 | 1.1629e-11 | 407241.656
497265.281 | 3.2837e-09 | 3.7857e-09 | 1.109e-10 | 5.2358e-09 | 3.9337e-09 | 2.1073e-10 | 5.6526e-10 | 2.3337e-10 | 1.177e-11 | 407253.812
497277.469 | 3.2915e-09 | 3.7775e-09 | 1.1187e-10 | 5.1682e-09 | 3.9141e-09 | 2.0806e-10 | 5.5868e-10 | 2.3229e-10 | 1.1508e-11 | 407266
497289.625 | 3.2598e-09 | 3.7893e-09 | 1.126e-10 | 5.1738e-09 | 3.9276e-09 | 2.0792e-10 | 5.7034e-10 | 2.3228e-10 | 1.161e-11 | 407278.156
497301.781 | 3.284e-09 | 3.8e-09 | 1.1154e-10 | 5.252e-09 | 3.9157e-09 | 2.0755e-10 | 5.6388e-10 | 2.3214e-10 | 1.162e-11 | 407290.312
497313.969 | 3.287e-09 | 3.8128e-09 | 1.1084e-10 | 5.1814e-09 | 3.9014e-09 | 2.0887e-10 | 5.666e-10 | 2.2869e-10 | 1.1684e-11 | 407302.5
497326.125 | 3.2874e-09 | 3.8222e-09 | 1.1123e-10 | 5.2159e-09 | 3.9445e-09 | 2.0712e-10 | 5.6241e-10 | 2.3024e-10 | 1.159e-11 | 407314.656
497338.281 | 3.2637e-09 | 3.7552e-09 | 1.1078e-10 | 5.1698e-09 | 3.9475e-09 | 2.0723e-10 | 5.6049e-10 | 2.2976e-10 | 1.1802e-11 | 407326.812
497350.469 | 3.2485e-09 | 3.7683e-09 | 1.1037e-10 | 5.235e-09 | 3.9655e-09 | 2.0749e-10 | 5.6028e-10 | 2.3146e-10 | 1.1882e-11 | 407339
497362.625 | 3.2555e-09 | 3.8221e-09 | 1.1257e-10 | 5.1855e-09 | 3.935e-09 | 2.0876e-10 | 5.658e-10 | 2.3094e-10 | 1.1802e-11 | 407351.156
497374.781 | 3.257e-09 | 3.7458e-09 | 1.1217e-10 | 5.1648e-09 | 3.916e-09 | 2.0804e-10 | 5.6148e-10 | 2.3171e-10 | 1.1845e-11 | 407363.312
497386.969 | 3.2915e-09 | 3.8237e-09 | 1.1141e-10 | 5.1844e-09 | 3.9584e-09 | 2.1015e-10 | 5.6681e-10 | 2.3226e-10 | 1.1674e-11 | 407375.5
497399.125 | 3.2846e-09 | 3.8046e-09 | 1.1209e-10 | 5.2094e-09 | 3.9628e-09 | 2.0994e-10 | 5.6754e-10 | 2.3192e-10 | 1.1669e-11 | 407387.656
497411.281 | 3.3143e-09 | 3.7943e-09 | 1.1249e-10 | 5.2215e-09 | 3.9706e-09 | 2.0694e-10 | 5.6737e-10 | 2.3375e-10 | 1.1777e-11 | 407399.812
497423.469 | 3.2554e-09 | 3.8045e-09 | 1.1269e-10 | 5.201e-09 | 3.957e-09 | 2.0795e-10 | 5.6165e-10 | 2.3008e-10 | 1.1704e-11 | 407412
497435.625 | 3.2345e-09 | 3.7741e-09 | 1.1173e-10 | 5.1992e-09 | 3.9847e-09 | 2.0832e-10 | 5.6207e-10 | 2.3207e-10 | 1.1648e-11 | 407424.156
497447.781 | 3.2853e-09 | 3.788e-09 | 1.1148e-10 | 5.1942e-09 | 3.9502e-09 | 2.0429e-10 | 5.6414e-10 | 2.3163e-10 | 1.1591e-11 | 407436.312
497459.969 | 3.3077e-09 | 3.7759e-09 | 1.1114e-10 | 5.2498e-09 | 3.9374e-09 | 2.0871e-10 | 5.7066e-10 | 2.3207e-10 | 1.1812e-11 | 407448.5
497472.125 | 3.2685e-09 | 3.7768e-09 | 1.1124e-10 | 5.217e-09 | 3.9392e-09 | 2.0883e-10 | 5.6686e-10 | 2.3178e-10 | 1.1753e-11 | 407460.656
497484.281 | 3.287e-09 | 3.7632e-09 | 1.1163e-10 | 5.214e-09 | 3.9756e-09 | 2.087e-10 | 5.6089e-10 | 2.3213e-10 | 1.1623e-11 | 407472.812
497496.469 | 3.3116e-09 | 3.7906e-09 | 1.1203e-10 | 5.2066e-09 | 3.9438e-09 | 2.083e-10 | 5.6012e-10 | 2.3254e-10 | 1.1608e-11 | 407485
497508.625 | 3.3061e-09 | 3.7918e-09 | 1.105e-10 | 5.1825e-09 | 3.8998e-09 | 2.092e-10 | 5.6128e-10 | 2.3208e-10 | 1.1719e-11 | 407497.156
497520.813 | 3.258e-09 | 3.7541e-09 | 1.0989e-10 | 5.2133e-09 | 3.9811e-09 | 2.0928e-10 | 5.6215e-10 | 2.3091e-10 | 1.1552e-11 | 407509.344
497532.969 | 3.2689e-09 | 3.8011e-09 | 1.0998e-10 | 5.124e-09 | 3.9342e-09 | 2.0757e-10 | 5.6817e-10 | 2.3241e-10 | 1.1747e-11 | 407521.5
497545.125 | 3.2906e-09 | 3.7965e-09 | 1.1255e-10 | 5.1677e-09 | 3.9138e-09 | 2.0751e-10 | 5.6622e-10 | 2.3071e-10 | 1.1657e-11 | 407533.656
497557.313 | 3.2901e-09 | 3.7759e-09 | 1.1078e-10 | 5.1925e-09 | 3.9342e-09 | 2.0713e-10 | 5.6524e-10 | 2.3312e-10 | 1.1696e-11 | 407545.844
497569.469 | 3.2673e-09 | 3.8009e-09 | 1.1073e-10 | 5.2028e-09 | 3.9785e-09 | 2.076e-10 | 5.655e-10 | 2.3023e-10 | 1.1832e-11 | 407558
497581.625 | 3.2848e-09 | 3.7852e-09 | 1.118e-10 | 5.2268e-09 | 3.9023e-09 | 2.0774e-10 | 5.587e-10 | 2.3042e-10 | 1.1925e-11 | 407570.156
497593.813 | 3.2667e-09 | 3.7997e-09 | 1.117e-10 | 5.2783e-09 | 3.9305e-09 | 2.08e-10 | 5.6693e-10 | 2.3237e-10 | 1.175e-11 | 407582.344
497605.969 | 3.266e-09 | 3.7668e-09 | 1.1182e-10 | 5.1632e-09 | 3.9768e-09 | 2.082e-10 | 5.6459e-10 | 2.3231e-10 | 1.165e-11 | 407594.5
497618.125 | 3.2784e-09 | 3.7938e-09 | 1.121e-10 | 5.208e-09 | 3.9488e-09 | 2.0621e-10 | 5.643e-10 | 2.3026e-10 | 1.1738e-11 | 407606.656
497630.313 | 3.2746e-09 | 3.8221e-09 | 1.1083e-10 | 5.144e-09 | 3.9351e-09 | 2.0776e-10 | 5.5899e-10 | 2.295e-10 | 1.1517e-11 | 407618.844
497642.469 | 3.3105e-09 | 3.7591e-09 | 1.1114e-10 | 5.1663e-09 | 3.9476e-09 | 2.0817e-10 | 5.6056e-10 | 2.3334e-10 | 1.1783e-11 | 407631
497654.625 | 3.262e-09 | 3.7616e-09 | 1.1129e-10 | 5.1938e-09 | 3.9293e-09 | 2.0943e-10 | 5.6131e-10 | 2.2917e-10 | 1.1816e-11 | 407643.156
497666.813 | 3.2559e-09 | 3.7772e-09 | 1.1057e-10 | 5.2022e-09 | 3.9275e-09 | 2.0576e-10 | 5.6371e-10 | 2.3084e-10 | 1.1571e-11 | 407655.344
497678.969 | 3.2853e-09 | 3.7797e-09 | 1.1085e-10 | 5.1855e-09 | 3.932e-09 | 2.065e-10 | 5.6621e-10 | 2.3279e-10 | 1.1626e-11 | 407667.5
497691.125 | 3.2674e-09 | 3.7718e-09 | 1.113e-10 | 5.1933e-09 | 3.9481e-09 | 2.0708e-10 | 5.6394e-10 | 2.3311e-10 | 1.156e-11 | 407679.656
497703.313 | 3.2871e-09 | 3.8277e-09 | 1.1129e-10 | 5.2065e-09 | 3.9841e-09 | 2.1166e-10 | 5.742e-10 | 2.3284e-10 | 1.1727e-11 | 407691.844
497715.469 | 3.3051e-09 | 3.8196e-09 | 1.1189e-10 | 5.2213e-09 | 3.9216e-09 | 2.089e-10 | 5.6095e-10 | 2.3083e-10 | 1.1629e-11 | 407704
497727.625 | 3.3005e-09 | 3.7933e-09 | 1.1186e-10 | 5.1803e-09 | 3.9854e-09 | 2.0996e-10 | 5.6827e-10 | 2.3012e-10 | 1.192e-11 | 407716.156
497739.813 | 3.3044e-09 | 3.7563e-09 | 1.1192e-10 | 5.2038e-09 | 3.9728e-09 | 2.066e-10 | 5.6924e-10 | 2.3162e-10 | 1.1669e-11 | 407728.344
497751.969 | 3.2749e-09 | 3.8417e-09 | 1.1078e-10 | 5.183e-09 | 3.9372e-09 | 2.0888e-10 | 5.6771e-10 | 2.3383e-10 | 1.1933e-11 | 407740.5
497764.125 | 3.3071e-09 | 3.8003e-09 | 1.1163e-10 | 5.2305e-09 | 3.9553e-09 | 2.0791e-10 | 5.6088e-10 | 2.3298e-10 | 1.1875e-11 | 407752.656
497776.313 | 3.3e-09 | 3.8339e-09 | 1.1195e-10 | 5.1675e-09 | 3.9586e-09 | 2.0903e-10 | 5.6534e-10 | 2.3308e-10 | 1.1588e-11 | 407764.844
497788.469 | 3.3073e-09 | 3.793e-09 | 1.1173e-10 | 5.2513e-09 | 3.9816e-09 | 2.0602e-10 | 5.6365e-10 | 2.3056e-10 | 1.177e-11 | 407777
497800.625 | 3.2931e-09 | 3.8298e-09 | 1.1229e-10 | 5.2e-09 | 3.994e-09 | 2.0804e-10 | 5.6322e-10 | 2.3289e-10 | 1.1674e-11 | 407789.156
497812.813 | 3.3108e-09 | 3.7954e-09 | 1.1155e-10 | 5.1991e-09 | 3.9715e-09 | 2.0898e-10 | 5.6669e-10 | 2.3332e-10 | 1.1804e-11 | 407801.344
497824.969 | 3.2666e-09 | 3.7757e-09 | 1.133e-10 | 5.2126e-09 | 3.9576e-09 | 2.0989e-10 | 5.7038e-10 | 2.3197e-10 | 1.1827e-11 | 407813.5
497837.125 | 3.2881e-09 | 3.8358e-09 | 1.1182e-10 | 5.1996e-09 | 3.9443e-09 | 2.073e-10 | 5.6222e-10 | 2.333e-10 | 1.1799e-11 | 407825.656
497849.313 | 3.2757e-09 | 3.7907e-09 | 1.1157e-10 | 5.1747e-09 | 3.9961e-09 | 2.0946e-10 | 5.6525e-10 | 2.3337e-10 | 1.1957e-11 | 407837.844
497861.469 | 3.2979e-09 | 3.8155e-09 | 1.1094e-10 | 5.2082e-09 | 3.9098e-09 | 2.0971e-10 | 5.6463e-10 | 2.299e-10 | 1.1794e-11 | 407850
497873.625 | 3.3276e-09 | 3.8161e-09 | 1.118e-10 | 5.1964e-09 | 3.95e-09 | 2.0854e-10 | 5.5755e-10 | 2.3357e-10 | 1.1716e-11 | 407862.156
497885.813 | 3.2704e-09 | 3.8314e-09 | 1.1154e-10 | 5.2068e-09 | 3.9554e-09 | 2.1029e-10 | 5.6176e-10 | 2.3248e-10 | 1.1724e-11 | 407874.344
497897.969 | 3.3082e-09 | 3.8325e-09 | 1.1083e-10 | 5.1776e-09 | 3.9352e-09 | 2.0689e-10 | 5.7219e-10 | 2.3488e-10 | 1.171e-11 | 407886.5
497910.156 | 3.3059e-09 | 3.8133e-09 | 1.1217e-10 | 5.2012e-09 | 3.9466e-09 | 2.0702e-10 | 5.6302e-10 | 2.3275e-10 | 1.1813e-11 | 407898.687
497922.313 | 3.2835e-09 | 3.8238e-09 | 1.1125e-10 | 5.184e-09 | 3.9563e-09 | 2.0834e-10 | 5.6704e-10 | 2.3004e-10 | 1.1693e-11 | 407910.844
497934.469 | 3.2977e-09 | 3.8315e-09 | 1.1143e-10 | 5.1926e-09 | 3.9837e-09 | 2.0984e-10 | 5.7078e-10 | 2.3227e-10 | 1.1795e-11 | 407923
497946.656 | 3.2926e-09 | 3.7968e-09 | 1.1205e-10 | 5.2057e-09 | 3.9614e-09 | 2.0907e-10 | 5.6547e-10 | 2.2797e-10 | 1.1974e-11 | 407935.187
497958.813 | 3.2879e-09 | 3.8051e-09 | 1.1105e-10 | 5.1962e-09 | 3.9235e-09 | 2.0707e-10 | 5.6284e-10 | 2.3337e-10 | 1.1663e-11 | 407947.344
497970.969 | 3.2993e-09 | 3.8139e-09 | 1.115e-10 | 5.2081e-09 | 3.961e-09 | 2.0959e-10 | 5.6319e-10 | 2.3165e-10 | 1.1937e-11 | 407959.5
497983.156 | 3.2762e-09 | 3.7988e-09 | 1.1186e-10 | 5.2484e-09 | 3.963e-09 | 2.0817e-10 | 5.6627e-10 | 2.3112e-10 | 1.1636e-11 | 407971.687
497995.313 | 3.2654e-09 | 3.7677e-09 | 1.1197e-10 | 5.1393e-09 | 3.9165e-09 | 2.0816e-10 | 5.6114e-10 | 2.3248e-10 | 1.1665e-11 | 407983.844
498007.469 | 3.2825e-09 | 3.8104e-09 | 1.1013e-10 | 5.173e-09 | 3.9678e-09 | 2.0815e-10 | 5.6368e-10 | 2.3233e-10 | 1.1675e-11 | 407996
498019.656 | 3.295e-09 | 3.8036e-09 | 1.1126e-10 | 5.1118e-09 | 3.905e-09 | 2.088e-10 | 5.6482e-10 | 2.2955e-10 | 1.1721e-11 | 408008.187
498031.813 | 3.2682e-09 | 3.7896e-09 | 1.1121e-10 | 5.1915e-09 | 3.8931e-09 | 2.0813e-10 | 5.6197e-10 | 2.3121e-10 | 1.1603e-11 | 408020.344
498043.969 | 3.2439e-09 | 3.8153e-09 | 1.0938e-10 | 5.1658e-09 | 3.9166e-09 | 2.0897e-10 | 5.5981e-10 | 2.2813e-10 | 1.1748e-11 | 408032.5
498056.156 | 3.2596e-09 | 3.7639e-09 | 1.1046e-10 | 5.173e-09 | 3.9174e-09 | 2.075e-10 | 5.6307e-10 | 2.2929e-10 | 1.1782e-11 | 408044.687
498068.313 | 3.2669e-09 | 3.7538e-09 | 1.1055e-10 | 5.165e-09 | 3.9167e-09 | 2.0772e-10 | 5.5585e-10 | 2.3101e-10 | 1.1693e-11 | 408056.844
498080.469 | 3.2874e-09 | 3.7648e-09 | 1.0993e-10 | 5.1671e-09 | 3.9034e-09 | 2.0668e-10 | 5.5926e-10 | 2.2908e-10 | 1.1703e-11 | 408069
498092.656 | 3.2486e-09 | 3.7864e-09 | 1.1141e-10 | 5.1034e-09 | 3.9154e-09 | 2.0705e-10 | 5.6084e-10 | 2.3021e-10 | 1.165e-11 | 408081.187
498104.813 | 3.2413e-09 | 3.7887e-09 | 1.1115e-10 | 5.1784e-09 | 3.919e-09 | 2.061e-10 | 5.6041e-10 | 2.3184e-10 | 1.1645e-11 | 408093.344
498116.969 | 3.2814e-09 | 3.7785e-09 | 1.105e-10 | 5.161e-09 | 3.9062e-09 | 2.0706e-10 | 5.5704e-10 | 2.2826e-10 | 1.1579e-11 | 408105.5
498129.156 | 3.2594e-09 | 3.7916e-09 | 1.1063e-10 | 5.1731e-09 | 3.9045e-09 | 2.0632e-10 | 5.6177e-10 | 2.2965e-10 | 1.1633e-11 | 408117.687
498141.313 | 3.2527e-09 | 3.7457e-09 | 1.0912e-10 | 5.1437e-09 | 3.9722e-09 | 2.0847e-10 | 5.5673e-10 | 2.3154e-10 | 1.1734e-11 | 408129.844
498153.469 | 3.2389e-09 | 3.7745e-09 | 1.0977e-10 | 5.1116e-09 | 3.9476e-09 | 2.0823e-10 | 5.5579e-10 | 2.3019e-10 | 1.1725e-11 | 408142
498165.656 | 3.2957e-09 | 3.7863e-09 | 1.1088e-10 | 5.1804e-09 | 3.9264e-09 | 2.0761e-10 | 5.6042e-10 | 2.305e-10 | 1.1589e-11 | 408154.187
498177.813 | 3.2628e-09 | 3.7981e-09 | 1.1e-10 | 5.1693e-09 | 3.9075e-09 | 2.0605e-10 | 5.6233e-10 | 2.2855e-10 | 1.1737e-11 | 408166.344
498189.969 | 3.2779e-09 | 3.7857e-09 | 1.1125e-10 | 5.0825e-09 | 3.8771e-09 | 2.0647e-10 | 5.6687e-10 | 2.2893e-10 | 1.1611e-11 | 408178.5
498202.156 | 3.3006e-09 | 3.8199e-09 | 1.0884e-10 | 5.16e-09 | 3.945e-09 | 2.0485e-10 | 5.6277e-10 | 2.3035e-10 | 1.1575e-11 | 408190.687
498214.313 | 3.2303e-09 | 3.7886e-09 | 1.0946e-10 | 5.1297e-09 | 3.9202e-09 | 2.0604e-10 | 5.5859e-10 | 2.3109e-10 | 1.1672e-11 | 408202.844
498226.469 | 3.2516e-09 | 3.7869e-09 | 1.1031e-10 | 5.1774e-09 | 3.9263e-09 | 2.0761e-10 | 5.588e-10 | 2.2531e-10 | 1.1474e-11 | 408215
498238.656 | 3.2645e-09 | 3.7556e-09 | 1.1002e-10 | 5.1511e-09 | 3.913e-09 | 2.0556e-10 | 5.5839e-10 | 2.2734e-10 | 1.1487e-11 | 408227.187
498250.813 | 3.2756e-09 | 3.8084e-09 | 1.1137e-10 | 5.13e-09 | 3.9168e-09 | 2.0701e-10 | 5.6103e-10 | 2.3022e-10 | 1.156e-11 | 408239.344
498262.969 | 3.2679e-09 | 3.7722e-09 | 1.0972e-10 | 5.1123e-09 | 3.8849e-09 | 2.0626e-10 | 5.5557e-10 | 2.3007e-10 | 1.188e-11 | 408251.5
498275.156 | 3.2202e-09 | 3.7761e-09 | 1.1016e-10 | 5.1279e-09 | 3.8745e-09 | 2.0657e-10 | 5.5276e-10 | 2.285e-10 | 1.1536e-11 | 408263.687
498287.313 | 3.2086e-09 | 3.7359e-09 | 1.0895e-10 | 5.0866e-09 | 3.9121e-09 | 2.0447e-10 | 5.631e-10 | 2.2861e-10 | 1.1578e-11 | 408275.844
498299.5 | 3.2e-09 | 3.7547e-09 | 1.0991e-10 | 5.0681e-09 | 3.9351e-09 | 2.0648e-10 | 5.5789e-10 | 2.285e-10 | 1.1632e-11 | 408288.031
498311.656 | 3.252e-09 | 3.7721e-09 | 1.1056e-10 | 5.1009e-09 | 3.8635e-09 | 2.0646e-10 | 5.4942e-10 | 2.2854e-10 | 1.1575e-11 | 408300.187
498323.813 | 3.2264e-09 | 3.7716e-09 | 1.1044e-10 | 5.1244e-09 | 3.8594e-09 | 2.0785e-10 | 5.5539e-10 | 2.2581e-10 | 1.1623e-11 | 408312.344
498336 | 3.2382e-09 | 3.7617e-09 | 1.1025e-10 | 5.0822e-09 | 3.8821e-09 | 2.0528e-10 | 5.5912e-10 | 2.2956e-10 | 1.143e-11 | 408324.531
498348.156 | 3.2294e-09 | 3.7305e-09 | 1.0961e-10 | 5.0765e-09 | 3.8869e-09 | 2.0499e-10 | 5.5833e-10 | 2.2909e-10 | 1.1492e-11 | 408336.687
498360.313 | 3.23e-09 | 3.7034e-09 | 1.1132e-10 | 5.1295e-09 | 3.8744e-09 | 2.0344e-10 | 5.5021e-10 | 2.3009e-10 | 1.1495e-11 | 408348.844
498372.5 | 3.2733e-09 | 3.7374e-09 | 1.0957e-10 | 5.0951e-09 | 3.8791e-09 | 2.0681e-10 | 5.545e-10 | 2.3033e-10 | 1.157e-11 | 408361.031
498384.656 | 3.2571e-09 | 3.7396e-09 | 1.1067e-10 | 5.0604e-09 | 3.8945e-09 | 2.0645e-10 | 5.6126e-10 | 2.2855e-10 | 1.1624e-11 | 408373.187
498396.813 | 3.2733e-09 | 3.764e-09 | 1.1125e-10 | 5.1736e-09 | 3.8832e-09 | 2.0605e-10 | 5.6333e-10 | 2.3133e-10 | 1.1488e-11 | 408385.344
498409 | 3.2603e-09 | 3.7641e-09 | 1.1026e-10 | 5.1283e-09 | 3.9151e-09 | 2.0704e-10 | 5.5721e-10 | 2.2842e-10 | 1.1666e-11 | 408397.531
498421.156 | 3.2611e-09 | 3.7698e-09 | 1.1104e-10 | 5.1118e-09 | 3.925e-09 | 2.0705e-10 | 5.6082e-10 | 2.2755e-10 | 1.1893e-11 | 408409.687
498433.313 | 3.2707e-09 | 3.7598e-09 | 1.1019e-10 | 5.1399e-09 | 3.9228e-09 | 2.0658e-10 | 5.6171e-10 | 2.286e-10 | 1.1676e-11 | 408421.844
498445.5 | 3.2582e-09 | 3.7743e-09 | 1.1078e-10 | 5.1123e-09 | 3.9036e-09 | 2.0624e-10 | 5.5721e-10 | 2.3002e-10 | 1.1674e-11 | 408434.031
498457.656 | 3.2805e-09 | 3.7564e-09 | 1.1016e-10 | 5.1982e-09 | 3.8956e-09 | 2.05e-10 | 5.5141e-10 | 2.2844e-10 | 1.1549e-11 | 408446.187
498469.813 | 3.2222e-09 | 3.7305e-09 | 1.0877e-10 | 5.1386e-09 | 3.9134e-09 | 2.0635e-10 | 5.5293e-10 | 2.2822e-10 | 1.1558e-11 | 408458.344
498482 | 3.2342e-09 | 3.7466e-09 | 1.1036e-10 | 5.1625e-09 | 3.8631e-09 | 2.0502e-10 | 5.5701e-10 | 2.2611e-10 | 1.152e-11 | 408470.531
498494.156 | 3.2407e-09 | 3.7762e-09 | 1.1e-10 | 5.1148e-09 | 3.8929e-09 | 2.0489e-10 | 5.5556e-10 | 2.2711e-10 | 1.1735e-11 | 408482.687
498506.313 | 3.2575e-09 | 3.7441e-09 | 1.0969e-10 | 5.1214e-09 | 3.9127e-09 | 2.0485e-10 | 5.5848e-10 | 2.2728e-10 | 1.1676e-11 | 408494.844
498518.5 | 3.2626e-09 | 3.7612e-09 | 1.0866e-10 | 5.1485e-09 | 3.9282e-09 | 2.0277e-10 | 5.5912e-10 | 2.2863e-10 | 1.1589e-11 | 408507.031
498530.656 | 3.2331e-09 | 3.7563e-09 | 1.0878e-10 | 5.0865e-09 | 3.8977e-09 | 2.0724e-10 | 5.5864e-10 | 2.2752e-10 | 1.1567e-11 | 408519.187
498542.813 | 3.2969e-09 | 3.7335e-09 | 1.1012e-10 | 5.1691e-09 | 3.8814e-09 | 2.0256e-10 | 5.5434e-10 | 2.2892e-10 | 1.1577e-11 | 408531.344
498555 | 3.2565e-09 | 3.7433e-09 | 1.1007e-10 | 5.1254e-09 | 3.8877e-09 | 2.0451e-10 | 5.5672e-10 | 2.2724e-10 | 1.1485e-11 | 408543.531
498567.156 | 3.248e-09 | 3.7483e-09 | 1.1e-10 | 5.1838e-09 | 3.9335e-09 | 2.0371e-10 | 5.5382e-10 | 2.3018e-10 | 1.1553e-11 | 408555.687
498579.313 | 3.2143e-09 | 3.7331e-09 | 1.1039e-10 | 5.1231e-09 | 3.8978e-09 | 2.0493e-10 | 5.5736e-10 | 2.291e-10 | 1.179e-11 | 408567.844
498591.5 | 3.2545e-09 | 3.7786e-09 | 1.1004e-10 | 5.1654e-09 | 3.8983e-09 | 2.0442e-10 | 5.5906e-10 | 2.2858e-10 | 1.1591e-11 | 408580.031
498603.656 | 3.2714e-09 | 3.749e-09 | 1.1047e-10 | 5.1436e-09 | 3.9327e-09 | 2.065e-10 | 5.6163e-10 | 2.3093e-10 | 1.1523e-11 | 408592.187
498615.813 | 3.2627e-09 | 3.8301e-09 | 1.1086e-10 | 5.1362e-09 | 3.9529e-09 | 2.0747e-10 | 5.5823e-10 | 2.3122e-10 | 1.16e-11 | 408604.344
498628 | 3.2507e-09 | 3.7662e-09 | 1.1157e-10 | 5.1485e-09 | 3.9108e-09 | 2.0609e-10 | 5.598e-10 | 2.2951e-10 | 1.1656e-11 | 408616.531
498640.156 | 3.2428e-09 | 3.7902e-09 | 1.1047e-10 | 5.186e-09 | 3.8834e-09 | 2.0707e-10 | 5.6085e-10 | 2.3113e-10 | 1.1619e-11 | 408628.687
498652.313 | 3.2752e-09 | 3.7569e-09 | 1.1027e-10 | 5.1195e-09 | 3.9307e-09 | 2.0776e-10 | 5.6477e-10 | 2.3019e-10 | 1.1587e-11 | 408640.844
498664.5 | 3.2972e-09 | 3.7675e-09 | 1.0988e-10 | 5.1368e-09 | 3.8918e-09 | 2.0572e-10 | 5.5726e-10 | 2.309e-10 | 1.1584e-11 | 408653.031
498676.656 | 3.3042e-09 | 3.7427e-09 | 1.1096e-10 | 5.124e-09 | 3.9476e-09 | 2.0751e-10 | 5.612e-10 | 2.2839e-10 | 1.1834e-11 | 408665.187
498688.844 | 3.2367e-09 | 3.7545e-09 | 1.105e-10 | 5.1865e-09 | 3.9165e-09 | 2.0612e-10 | 5.5496e-10 | 2.2916e-10 | 1.1736e-11 | 408677.375
498701 | 3.2644e-09 | 3.7573e-09 | 1.113e-10 | 5.1637e-09 | 3.8845e-09 | 2.065e-10 | 5.6222e-10 | 2.3009e-10 | 1.1727e-11 | 408689.531
498713.156 | 3.2668e-09 | 3.7898e-09 | 1.1056e-10 | 5.1382e-09 | 3.9672e-09 | 2.0638e-10 | 5.6611e-10 | 2.3069e-10 | 1.1658e-11 | 408701.687
498725.344 | 3.2546e-09 | 3.7712e-09 | 1.1073e-10 | 5.1642e-09 | 3.8984e-09 | 2.0393e-10 | 5.5779e-10 | 2.2985e-10 | 1.1552e-11 | 408713.875
498737.5 | 3.2613e-09 | 3.803e-09 | 1.1041e-10 | 5.1622e-09 | 3.9542e-09 | 2.0688e-10 | 5.6339e-10 | 2.2974e-10 | 1.1871e-11 | 408726.031
498749.656 | 3.2681e-09 | 3.8053e-09 | 1.0995e-10 | 5.2438e-09 | 3.9325e-09 | 2.0714e-10 | 5.6283e-10 | 2.3053e-10 | 1.144e-11 | 408738.187
498761.844 | 3.276e-09 | 3.7656e-09 | 1.1051e-10 | 5.1138e-09 | 3.9294e-09 | 2.0498e-10 | 5.5848e-10 | 2.2964e-10 | 1.1726e-11 | 408750.375
498774 | 3.2407e-09 | 3.752e-09 | 1.1188e-10 | 5.1009e-09 | 3.9409e-09 | 2.0592e-10 | 5.6223e-10 | 2.2962e-10 | 1.1649e-11 | 408762.531
498786.156 | 3.2212e-09 | 3.7624e-09 | 1.1059e-10 | 5.1537e-09 | 3.9324e-09 | 2.0583e-10 | 5.5313e-10 | 2.3232e-10 | 1.1612e-11 | 408774.687
498798.344 | 3.2133e-09 | 3.7477e-09 | 1.1122e-10 | 5.1759e-09 | 3.9305e-09 | 2.0636e-10 | 5.6407e-10 | 2.2899e-10 | 1.1725e-11 | 408786.875
498810.5 | 3.2399e-09 | 3.7703e-09 | 1.105e-10 | 5.1249e-09 | 3.9135e-09 | 2.0532e-10 | 5.5857e-10 | 2.3098e-10 | 1.166e-11 | 408799.031
498822.656 | 3.2544e-09 | 3.7796e-09 | 1.0986e-10 | 5.1723e-09 | 3.9107e-09 | 2.0933e-10 | 5.5272e-10 | 2.283e-10 | 1.1683e-11 | 408811.187
498834.844 | 3.2279e-09 | 3.7487e-09 | 1.1162e-10 | 5.154e-09 | 3.9346e-09 | 2.0382e-10 | 5.5123e-10 | 2.2908e-10 | 1.1776e-11 | 408823.375
498847 | 3.273e-09 | 3.7054e-09 | 1.1055e-10 | 5.1165e-09 | 3.9323e-09 | 2.0609e-10 | 5.5866e-10 | 2.3012e-10 | 1.1649e-11 | 408835.531
498859.156 | 3.2425e-09 | 3.8299e-09 | 1.1102e-10 | 5.1675e-09 | 3.9597e-09 | 2.0763e-10 | 5.5751e-10 | 2.2976e-10 | 1.1674e-11 | 408847.687
498871.344 | 3.232e-09 | 3.7604e-09 | 1.1092e-10 | 5.2057e-09 | 3.937e-09 | 2.0823e-10 | 5.6824e-10 | 2.3077e-10 | 1.1685e-11 | 408859.875
498883.5 | 3.2272e-09 | 3.7899e-09 | 1.111e-10 | 5.1575e-09 | 3.9089e-09 | 2.0747e-10 | 5.6375e-10 | 2.3091e-10 | 1.158e-11 | 408872.031
498895.656 | 3.2344e-09 | 3.7642e-09 | 1.1088e-10 | 5.1968e-09 | 3.9131e-09 | 2.0579e-10 | 5.6271e-10 | 2.2969e-10 | 1.1572e-11 | 408884.187
498907.844 | 3.2547e-09 | 3.7941e-09 | 1.1021e-10 | 5.2169e-09 | 3.9163e-09 | 2.0804e-10 | 5.6446e-10 | 2.3175e-10 | 1.1617e-11 | 408896.375
498920 | 3.2609e-09 | 3.8025e-09 | 1.1107e-10 | 5.1806e-09 | 3.9253e-09 | 2.0704e-10 | 5.5971e-10 | 2.2976e-10 | 1.1747e-11 | 408908.531
498932.156 | 3.2463e-09 | 3.7969e-09 | 1.1056e-10 | 5.1696e-09 | 3.9084e-09 | 2.063e-10 | 5.6344e-10 | 2.3011e-10 | 1.1697e-11 | 408920.687
498944.344 | 3.2534e-09 | 3.7562e-09 | 1.1039e-10 | 5.1532e-09 | 3.9147e-09 | 2.0845e-10 | 5.6116e-10 | 2.2749e-10 | 1.1735e-11 | 408932.875
498956.5 | 3.2724e-09 | 3.787e-09 | 1.1049e-10 | 5.1661e-09 | 3.8886e-09 | 2.0572e-10 | 5.5769e-10 | 2.315e-10 | 1.1768e-11 | 408945.031
498968.656 | 3.2215e-09 | 3.7907e-09 | 1.116e-10 | 5.1901e-09 | 3.9343e-09 | 2.0836e-10 | 5.6325e-10 | 2.3206e-10 | 1.189e-11 | 408957.187
498980.844 | 3.2812e-09 | 3.7788e-09 | 1.1061e-10 | 5.1915e-09 | 3.9216e-09 | 2.0776e-10 | 5.6245e-10 | 2.2903e-10 | 1.1919e-11 | 408969.375
498993 | 3.228e-09 | 3.8074e-09 | 1.1198e-10 | 5.1703e-09 | 3.9426e-09 | 2.0707e-10 | 5.62e-10 | 2.2956e-10 | 1.1748e-11 | 408981.531
499005.156 | 3.2669e-09 | 3.7885e-09 | 1.116e-10 | 5.1552e-09 | 3.9461e-09 | 2.0735e-10 | 5.6353e-10 | 2.2906e-10 | 1.1654e-11 | 408993.687
499017.344 | 3.2408e-09 | 3.7547e-09 | 1.121e-10 | 5.2124e-09 | 3.9133e-09 | 2.0815e-10 | 5.6239e-10 | 2.3361e-10 | 1.1726e-11 | 409005.875
499029.5 | 3.2647e-09 | 3.7702e-09 | 1.1154e-10 | 5.1846e-09 | 3.935e-09 | 2.0756e-10 | 5.6475e-10 | 2.3118e-10 | 1.1638e-11 | 409018.031
499041.688 | 3.2721e-09 | 3.7854e-09 | 1.1095e-10 | 5.1464e-09 | 3.8995e-09 | 2.0591e-10 | 5.6561e-10 | 2.33e-10 | 1.1549e-11 | 409030.219
499053.844 | 3.2452e-09 | 3.7659e-09 | 1.1141e-10 | 5.178e-09 | 3.9333e-09 | 2.091e-10 | 5.652e-10 | 2.3211e-10 | 1.1663e-11 | 409042.375
499066 | 3.2804e-09 | 3.8143e-09 | 1.1205e-10 | 5.2088e-09 | 3.9175e-09 | 2.0434e-10 | 5.6907e-10 | 2.3021e-10 | 1.1684e-11 | 409054.531
499078.188 | 3.273e-09 | 3.7454e-09 | 1.1228e-10 | 5.2365e-09 | 3.9178e-09 | 2.0743e-10 | 5.618e-10 | 2.3067e-10 | 1.1881e-11 | 409066.719
499090.344 | 3.2691e-09 | 3.7707e-09 | 1.1324e-10 | 5.209e-09 | 3.9363e-09 | 2.072e-10 | 5.6744e-10 | 2.3161e-10 | 1.1644e-11 | 409078.875
499102.5 | 3.2447e-09 | 3.8412e-09 | 1.1085e-10 | 5.2127e-09 | 3.96e-09 | 2.0792e-10 | 5.6324e-10 | 2.3136e-10 | 1.1842e-11 | 409091.031
499114.688 | 3.2446e-09 | 3.779e-09 | 1.1161e-10 | 5.1844e-09 | 3.8943e-09 | 2.0847e-10 | 5.5741e-10 | 2.312e-10 | 1.1705e-11 | 409103.219
499126.844 | 3.2358e-09 | 3.7651e-09 | 1.1126e-10 | 5.2068e-09 | 3.9828e-09 | 2.0719e-10 | 5.5865e-10 | 2.324e-10 | 1.1786e-11 | 409115.375
499139 | 3.2773e-09 | 3.8456e-09 | 1.1197e-10 | 5.2217e-09 | 3.9564e-09 | 2.1095e-10 | 5.7012e-10 | 2.3412e-10 | 1.17e-11 | 409127.531
499151.188 | 3.2974e-09 | 3.8255e-09 | 1.1062e-10 | 5.2439e-09 | 3.8972e-09 | 2.0812e-10 | 5.6101e-10 | 2.302e-10 | 1.1652e-11 | 409139.719
499163.344 | 3.2762e-09 | 3.7623e-09 | 1.1012e-10 | 5.1512e-09 | 3.9569e-09 | 2.0488e-10 | 5.6058e-10 | 2.3121e-10 | 1.1597e-11 | 409151.875
499175.5 | 3.252e-09 | 3.7541e-09 | 1.1166e-10 | 5.2152e-09 | 3.9346e-09 | 2.0743e-10 | 5.5988e-10 | 2.3205e-10 | 1.1817e-11 | 409164.031
499187.688 | 3.2561e-09 | 3.7713e-09 | 1.1098e-10 | 5.1993e-09 | 3.9063e-09 | 2.0884e-10 | 5.6071e-10 | 2.3036e-10 | 1.1389e-11 | 409176.219
499199.844 | 3.2784e-09 | 3.7907e-09 | 1.1145e-10 | 5.1959e-09 | 3.9062e-09 | 2.0765e-10 | 5.6435e-10 | 2.3199e-10 | 1.1738e-11 | 409188.375
499212 | 3.2638e-09 | 3.7648e-09 | 1.1067e-10 | 5.2138e-09 | 3.9125e-09 | 2.0554e-10 | 5.558e-10 | 2.3051e-10 | 1.1599e-11 | 409200.531
499224.188 | 3.2515e-09 | 3.7312e-09 | 1.0972e-10 | 5.2027e-09 | 3.9206e-09 | 2.0732e-10 | 5.5662e-10 | 2.3115e-10 | 1.174e-11 | 409212.719
499236.344 | 3.2692e-09 | 3.7855e-09 | 1.0962e-10 | 5.151e-09 | 3.8911e-09 | 2.0775e-10 | 5.5894e-10 | 2.3078e-10 | 1.1586e-11 | 409224.875
499248.5 | 3.2286e-09 | 3.7659e-09 | 1.1043e-10 | 5.1987e-09 | 3.8863e-09 | 2.0811e-10 | 5.6387e-10 | 2.321e-10 | 1.175e-11 | 409237.031
499260.688 | 3.2545e-09 | 3.8212e-09 | 1.103e-10 | 5.164e-09 | 3.8937e-09 | 2.0811e-10 | 5.6067e-10 | 2.2918e-10 | 1.1746e-11 | 409249.219
499272.844 | 3.2184e-09 | 3.7892e-09 | 1.1055e-10 | 5.1758e-09 | 3.9142e-09 | 2.0745e-10 | 5.5328e-10 | 2.3024e-10 | 1.1692e-11 | 409261.375
499285 | 3.2139e-09 | 3.7807e-09 | 1.0972e-10 | 5.1608e-09 | 3.9137e-09 | 2.062e-10 | 5.625e-10 | 2.3129e-10 | 1.1586e-11 | 409273.531
499297.188 | 3.2675e-09 | 3.7467e-09 | 1.0915e-10 | 5.0913e-09 | 3.9431e-09 | 2.0882e-10 | 5.5713e-10 | 2.3196e-10 | 1.1764e-11 | 409285.719
499309.344 | 3.2817e-09 | 3.7814e-09 | 1.1117e-10 | 5.1615e-09 | 3.8983e-09 | 2.0744e-10 | 5.6622e-10 | 2.2986e-10 | 1.1554e-11 | 409297.875
499321.5 | 3.2662e-09 | 3.7376e-09 | 1.105e-10 | 5.1791e-09 | 3.8815e-09 | 2.0728e-10 | 5.6252e-10 | 2.3077e-10 | 1.1787e-11 | 409310.031
499333.688 | 3.2571e-09 | 3.7733e-09 | 1.1032e-10 | 5.16e-09 | 3.9255e-09 | 2.0793e-10 | 5.6058e-10 | 2.2996e-10 | 1.171e-11 | 409322.219
499345.844 | 3.2771e-09 | 3.7953e-09 | 1.1098e-10 | 5.1248e-09 | 3.8959e-09 | 2.0589e-10 | 5.5388e-10 | 2.3285e-10 | 1.1645e-11 | 409334.375
499358 | 3.2465e-09 | 3.7845e-09 | 1.1106e-10 | 5.151e-09 | 3.9072e-09 | 2.065e-10 | 5.6274e-10 | 2.2885e-10 | 1.1571e-11 | 409346.531
499370.188 | 3.2503e-09 | 3.7459e-09 | 1.0974e-10 | 5.1649e-09 | 3.8971e-09 | 2.0851e-10 | 5.592e-10 | 2.3032e-10 | 1.1592e-11 | 409358.719
499382.344 | 3.2663e-09 | 3.8131e-09 | 1.0995e-10 | 5.1773e-09 | 3.9344e-09 | 2.0578e-10 | 5.5816e-10 | 2.2989e-10 | 1.1609e-11 | 409370.875
499394.5 | 3.2558e-09 | 3.7562e-09 | 1.1038e-10 | 5.1286e-09 | 3.952e-09 | 2.0792e-10 | 5.6196e-10 | 2.287e-10 | 1.1623e-11 | 409383.031
499406.688 | 3.3006e-09 | 3.7593e-09 | 1.1001e-10 | 5.1734e-09 | 3.9463e-09 | 2.0675e-10 | 5.5692e-10 | 2.2966e-10 | 1.1623e-11 | 409395.219
499418.844 | 3.2464e-09 | 3.7804e-09 | 1.1065e-10 | 5.1821e-09 | 3.915e-09 | 2.0601e-10 | 5.6149e-10 | 2.3041e-10 | 1.1658e-11 | 409407.375
499431.031 | 3.253e-09 | 3.8161e-09 | 1.102e-10 | 5.1409e-09 | 3.9288e-09 | 2.072e-10 | 5.6228e-10 | 2.318e-10 | 1.1665e-11 | 409419.562
499443.188 | 3.2497e-09 | 3.8005e-09 | 1.1079e-10 | 5.1244e-09 | 3.8931e-09 | 2.0673e-10 | 5.6129e-10 | 2.2924e-10 | 1.1698e-11 | 409431.719
499455.344 | 3.2863e-09 | 3.7955e-09 | 1.1028e-10 | 5.1229e-09 | 3.928e-09 | 2.0519e-10 | 5.5911e-10 | 2.3005e-10 | 1.1828e-11 | 409443.875
499467.531 | 3.2795e-09 | 3.7835e-09 | 1.1094e-10 | 5.1345e-09 | 3.9083e-09 | 2.0716e-10 | 5.6044e-10 | 2.2914e-10 | 1.1522e-11 | 409456.062
499479.688 | 3.287e-09 | 3.7513e-09 | 1.1079e-10 | 5.173e-09 | 3.9587e-09 | 2.0442e-10 | 5.5817e-10 | 2.3156e-10 | 1.1717e-11 | 409468.219
499491.844 | 3.2677e-09 | 3.7694e-09 | 1.1039e-10 | 5.1153e-09 | 3.9423e-09 | 2.0717e-10 | 5.5866e-10 | 2.2983e-10 | 1.1574e-11 | 409480.375
499504.031 | 3.2496e-09 | 3.7386e-09 | 1.0934e-10 | 5.109e-09 | 3.9404e-09 | 2.0839e-10 | 5.601e-10 | 2.3087e-10 | 1.1616e-11 | 409492.562
499516.188 | 3.2623e-09 | 3.8265e-09 | 1.1e-10 | 5.0974e-09 | 3.8928e-09 | 2.0803e-10 | 5.5375e-10 | 2.2674e-10 | 1.1527e-11 | 409504.719
499528.344 | 3.2619e-09 | 3.7921e-09 | 1.115e-10 | 5.1998e-09 | 3.959e-09 | 2.0761e-10 | 5.5873e-10 | 2.295e-10 | 1.1654e-11 | 409516.875
499540.531 | 3.2437e-09 | 3.7599e-09 | 1.1109e-10 | 5.1695e-09 | 3.8883e-09 | 2.0737e-10 | 5.5928e-10 | 2.3068e-10 | 1.1708e-11 | 409529.062
499552.688 | 3.2812e-09 | 3.7398e-09 | 1.1147e-10 | 5.1053e-09 | 3.8972e-09 | 2.0787e-10 | 5.6542e-10 | 2.2851e-10 | 1.1555e-11 | 409541.219
499564.844 | 3.267e-09 | 3.7821e-09 | 1.1095e-10 | 5.1248e-09 | 3.934e-09 | 2.0642e-10 | 5.5905e-10 | 2.2923e-10 | 1.1444e-11 | 409553.375
499577.031 | 3.2604e-09 | 3.7803e-09 | 1.1052e-10 | 5.1539e-09 | 3.9028e-09 | 2.065e-10 | 5.5552e-10 | 2.3096e-10 | 1.1624e-11 | 409565.562
499589.188 | 3.2725e-09 | 3.7681e-09 | 1.1073e-10 | 5.1751e-09 | 3.9102e-09 | 2.0838e-10 | 5.5147e-10 | 2.2973e-10 | 1.1565e-11 | 409577.719
499601.344 | 3.2457e-09 | 3.757e-09 | 1.107e-10 | 5.1151e-09 | 3.8764e-09 | 2.0692e-10 | 5.5797e-10 | 2.283e-10 | 1.1496e-11 | 409589.875
499613.531 | 3.2793e-09 | 3.7916e-09 | 1.1025e-10 | 5.0933e-09 | 3.9349e-09 | 2.0903e-10 | 5.5613e-10 | 2.2965e-10 | 1.1557e-11 | 409602.062
499625.688 | 3.2542e-09 | 3.7626e-09 | 1.1102e-10 | 5.1396e-09 | 3.9508e-09 | 2.0742e-10 | 5.6096e-10 | 2.2807e-10 | 1.1622e-11 | 409614.219
499637.844 | 3.2844e-09 | 3.7931e-09 | 1.0973e-10 | 5.1268e-09 | 3.9273e-09 | 2.0634e-10 | 5.5848e-10 | 2.2795e-10 | 1.1513e-11 | 409626.375
499650.031 | 3.2711e-09 | 3.7631e-09 | 1.1091e-10 | 5.0759e-09 | 3.9078e-09 | 2.0715e-10 | 5.6354e-10 | 2.2804e-10 | 1.1644e-11 | 409638.562
499662.188 | 3.2752e-09 | 3.7549e-09 | 1.0986e-10 | 5.1342e-09 | 3.9625e-09 | 2.0534e-10 | 5.6249e-10 | 2.3002e-10 | 1.1648e-11 | 409650.719
499674.344 | 3.2398e-09 | 3.7444e-09 | 1.1018e-10 | 5.0982e-09 | 3.8815e-09 | 2.0877e-10 | 5.5802e-10 | 2.2943e-10 | 1.1641e-11 | 409662.875
499686.531 | 3.239e-09 | 3.7752e-09 | 1.1125e-10 | 5.1557e-09 | 3.927e-09 | 2.0605e-10 | 5.5823e-10 | 2.2612e-10 | 1.1681e-11 | 409675.062
499698.688 | 3.2635e-09 | 3.7682e-09 | 1.1072e-10 | 5.1568e-09 | 3.8829e-09 | 2.0691e-10 | 5.5966e-10 | 2.2904e-10 | 1.1789e-11 | 409687.219
499710.844 | 3.2596e-09 | 3.7508e-09 | 1.0954e-10 | 5.0899e-09 | 3.9057e-09 | 2.0611e-10 | 5.6183e-10 | 2.3062e-10 | 1.1711e-11 | 409699.375
499723.031 | 3.2375e-09 | 3.7756e-09 | 1.103e-10 | 5.1476e-09 | 3.8979e-09 | 2.0694e-10 | 5.5969e-10 | 2.3156e-10 | 1.1637e-11 | 409711.562
499735.188 | 3.2502e-09 | 3.7829e-09 | 1.1016e-10 | 5.159e-09 | 3.9201e-09 | 2.0753e-10 | 5.6188e-10 | 2.289e-10 | 1.1764e-11 | 409723.719
499747.344 | 3.2644e-09 | 3.7655e-09 | 1.1057e-10 | 5.1801e-09 | 3.9277e-09 | 2.0562e-10 | 5.5727e-10 | 2.2972e-10 | 1.1754e-11 | 409735.875
499759.531 | 3.2279e-09 | 3.7793e-09 | 1.0975e-10 | 5.1756e-09 | 3.9581e-09 | 2.0822e-10 | 5.6258e-10 | 2.296e-10 | 1.1556e-11 | 409748.062
499771.688 | 3.2532e-09 | 3.7807e-09 | 1.1064e-10 | 5.135e-09 | 3.9081e-09 | 2.0527e-10 | 5.6518e-10 | 2.293e-10 | 1.1736e-11 | 409760.219
499783.844 | 3.2222e-09 | 3.7675e-09 | 1.1055e-10 | 5.1352e-09 | 3.9179e-09 | 2.0505e-10 | 5.5194e-10 | 2.3056e-10 | 1.1559e-11 | 409772.375
499796.031 | 3.2809e-09 | 3.8028e-09 | 1.1047e-10 | 5.2007e-09 | 3.9397e-09 | 2.0902e-10 | 5.6562e-10 | 2.2999e-10 | 1.1744e-11 | 409784.562
499808.188 | 3.2651e-09 | 3.7493e-09 | 1.1082e-10 | 5.1601e-09 | 3.8981e-09 | 2.0581e-10 | 5.5622e-10 | 2.2979e-10 | 1.1793e-11 | 409796.719
499820.375 | 3.2943e-09 | 3.7986e-09 | 1.1058e-10 | 5.1238e-09 | 3.9077e-09 | 2.0831e-10 | 5.6482e-10 | 2.3014e-10 | 1.1508e-11 | 409808.906
499832.531 | 3.2165e-09 | 3.7898e-09 | 1.1178e-10 | 5.1377e-09 | 3.9459e-09 | 2.0568e-10 | 5.5028e-10 | 2.3154e-10 | 1.1734e-11 | 409821.062
499844.688 | 3.2738e-09 | 3.7362e-09 | 1.0908e-10 | 5.193e-09 | 3.9484e-09 | 2.066e-10 | 5.5519e-10 | 2.2794e-10 | 1.1718e-11 | 409833.219
499856.875 | 3.2514e-09 | 3.787e-09 | 1.0988e-10 | 5.1501e-09 | 3.9291e-09 | 2.0689e-10 | 5.5644e-10 | 2.2881e-10 | 1.1589e-11 | 409845.406
499869.031 | 3.2517e-09 | 3.7846e-09 | 1.1149e-10 | 5.0962e-09 | 3.9502e-09 | 2.069e-10 | 5.6042e-10 | 2.2981e-10 | 1.179e-11 | 409857.562
499881.188 | 3.2561e-09 | 3.7937e-09 | 1.104e-10 | 5.1421e-09 | 3.92e-09 | 2.0821e-10 | 5.5885e-10 | 2.3064e-10 | 1.1593e-11 | 409869.719
499893.375 | 3.2771e-09 | 3.7973e-09 | 1.118e-10 | 5.1997e-09 | 3.9164e-09 | 2.0807e-10 | 5.623e-10 | 2.2993e-10 | 1.1727e-11 | 409881.906
499905.531 | 3.2663e-09 | 3.788e-09 | 1.1088e-10 | 5.1894e-09 | 3.9422e-09 | 2.0623e-10 | 5.5435e-10 | 2.3045e-10 | 1.17e-11 | 409894.062
499917.688 | 3.2387e-09 | 3.7729e-09 | 1.1073e-10 | 5.1321e-09 | 3.9118e-09 | 2.066e-10 | 5.6233e-10 | 2.2933e-10 | 1.1604e-11 | 409906.219
499929.875 | 3.268e-09 | 3.7653e-09 | 1.1191e-10 | 5.1616e-09 | 3.9195e-09 | 2.0611e-10 | 5.5429e-10 | 2.3135e-10 | 1.1655e-11 | 409918.406
499942.031 | 3.2305e-09 | 3.7935e-09 | 1.1008e-10 | 5.2261e-09 | 3.893e-09 | 2.0941e-10 | 5.5569e-10 | 2.3112e-10 | 1.1644e-11 | 409930.562
499954.188 | 3.2232e-09 | 3.7808e-09 | 1.1095e-10 | 5.2172e-09 | 3.9127e-09 | 2.0609e-10 | 5.6295e-10 | 2.3152e-10 | 1.1655e-11 | 409942.719
499966.375 | 3.289e-09 | 3.7559e-09 | 1.1092e-10 | 5.197e-09 | 3.9732e-09 | 2.0803e-10 | 5.6058e-10 | 2.2948e-10 | 1.1825e-11 | 409954.906
499978.531 | 3.2451e-09 | 3.7722e-09 | 1.1113e-10 | 5.146e-09 | 3.9487e-09 | 2.103e-10 | 5.651e-10 | 2.2854e-10 | 1.1447e-11 | 409967.062
499990.688 | 3.2793e-09 | 3.7713e-09 | 1.1195e-10 | 5.187e-09 | 3.9576e-09 | 2.0874e-10 | 5.6472e-10 | 2.3121e-10 | 1.1697e-11 | 409979.219
500002.875 | 3.2378e-09 | 3.7943e-09 | 1.1119e-10 | 5.1703e-09 | 3.9238e-09 | 2.0976e-10 | 5.6352e-10 | 2.305e-10 | 1.1795e-11 | 409991.406
500015.031 | 3.277e-09 | 3.8004e-09 | 1.106e-10 | 5.1533e-09 | 3.9162e-09 | 2.07e-10 | 5.5373e-10 | 2.2882e-10 | 1.1499e-11 | 410003.562
500027.188 | 3.2499e-09 | 3.7268e-09 | 1.1088e-10 | 5.1563e-09 | 3.9176e-09 | 2.0742e-10 | 5.5785e-10 | 2.3062e-10 | 1.1459e-11 | 410015.719
500039.375 | 3.2865e-09 | 3.7536e-09 | 1.1071e-10 | 5.1874e-09 | 3.9512e-09 | 2.0674e-10 | 5.7128e-10 | 2.3154e-10 | 1.1653e-11 | 410027.906
500051.531 | 3.2753e-09 | 3.7902e-09 | 1.114e-10 | 5.222e-09 | 3.9315e-09 | 2.0789e-10 | 5.5763e-10 | 2.2876e-10 | 1.166e-11 | 410040.062
500063.688 | 3.2387e-09 | 3.7504e-09 | 1.1135e-10 | 5.1875e-09 | 3.8992e-09 | 2.0773e-10 | 5.5339e-10 | 2.29e-10 | 1.1861e-11 | 410052.219
500075.875 | 3.2209e-09 | 3.7872e-09 | 1.1045e-10 | 5.1748e-09 | 3.8963e-09 | 2.0555e-10 | 5.5956e-10 | 2.292e-10 | 1.1694e-11 | 410064.406
500088.031 | 3.2451e-09 | 3.8054e-09 | 1.1042e-10 | 5.1737e-09 | 3.985e-09 | 2.073e-10 | 5.6043e-10 | 2.3122e-10 | 1.1686e-11 | 410076.562
500100.188 | 3.2651e-09 | 3.7586e-09 | 1.1152e-10 | 5.1232e-09 | 3.9208e-09 | 2.0728e-10 | 5.6094e-10 | 2.3217e-10 | 1.153e-11 | 410088.719
500112.375 | 3.2564e-09 | 3.7538e-09 | 1.1035e-10 | 5.1488e-09 | 3.892e-09 | 2.071e-10 | 5.5718e-10 | 2.315e-10 | 1.1717e-11 | 410100.906
500124.531 | 3.2485e-09 | 3.7642e-09 | 1.0943e-10 | 5.1144e-09 | 3.9057e-09 | 2.0858e-10 | 5.5237e-10 | 2.3219e-10 | 1.1744e-11 | 410113.062
500136.688 | 3.2581e-09 | 3.7963e-09 | 1.0948e-10 | 5.1973e-09 | 3.9465e-09 | 2.0772e-10 | 5.6421e-10 | 2.3173e-10 | 1.1632e-11 | 410125.219
500148.875 | 3.2335e-09 | 3.7587e-09 | 1.0988e-10 | 5.1767e-09 | 3.9365e-09 | 2.0714e-10 | 5.6026e-10 | 2.2768e-10 | 1.1809e-11 | 410137.406
500161.031 | 3.2674e-09 | 3.7868e-09 | 1.1097e-10 | 5.1692e-09 | 3.9418e-09 | 2.0696e-10 | 5.6679e-10 | 2.3003e-10 | 1.1625e-11 | 410149.562
500173.188 | 3.29e-09 | 3.7756e-09 | 1.1111e-10 | 5.1781e-09 | 3.9051e-09 | 2.0635e-10 | 5.608e-10 | 2.3055e-10 | 1.165e-11 | 410161.719
500185.375 | 3.2521e-09 | 3.7579e-09 | 1.107e-10 | 5.1454e-09 | 3.9356e-09 | 2.0782e-10 | 5.6309e-10 | 2.2891e-10 | 1.1511e-11 | 410173.906
500197.531 | 3.2681e-09 | 3.7435e-09 | 1.107e-10 | 5.1041e-09 | 3.904e-09 | 2.0759e-10 | 5.6818e-10 | 2.2772e-10 | 1.1772e-11 | 410186.062
500209.719 | 3.2091e-09 | 3.793e-09 | 1.1159e-10 | 5.1862e-09 | 3.922e-09 | 2.059e-10 | 5.6355e-10 | 2.3041e-10 | 1.1517e-11 | 410198.25
500221.875 | 3.2221e-09 | 3.7429e-09 | 1.1143e-10 | 5.164e-09 | 3.9224e-09 | 2.0571e-10 | 5.603e-10 | 2.2902e-10 | 1.1709e-11 | 410210.406
500234.031 | 3.2545e-09 | 3.7598e-09 | 1.105e-10 | 5.1232e-09 | 3.8918e-09 | 2.0914e-10 | 5.5624e-10 | 2.3082e-10 | 1.1745e-11 | 410222.562
500246.219 | 3.233e-09 | 3.7571e-09 | 1.1203e-10 | 5.1514e-09 | 3.8773e-09 | 2.0694e-10 | 5.5546e-10 | 2.2864e-10 | 1.1763e-11 | 410234.75
500258.375 | 3.2368e-09 | 3.7499e-09 | 1.1078e-10 | 5.1193e-09 | 3.8995e-09 | 2.0445e-10 | 5.6034e-10 | 2.3149e-10 | 1.1532e-11 | 410246.906
500270.531 | 3.2581e-09 | 3.7562e-09 | 1.085e-10 | 5.1381e-09 | 3.9126e-09 | 2.0673e-10 | 5.5734e-10 | 2.3042e-10 | 1.1639e-11 | 410259.062
500282.719 | 3.2703e-09 | 3.7434e-09 | 1.0926e-10 | 5.1469e-09 | 3.9179e-09 | 2.0333e-10 | 5.5492e-10 | 2.2759e-10 | 1.1561e-11 | 410271.25
500294.875 | 3.2432e-09 | 3.7627e-09 | 1.1049e-10 | 5.1858e-09 | 3.8815e-09 | 2.0632e-10 | 5.6065e-10 | 2.3067e-10 | 1.1549e-11 | 410283.406
500307.031 | 3.258e-09 | 3.7789e-09 | 1.1051e-10 | 5.1541e-09 | 3.8835e-09 | 2.0716e-10 | 5.5848e-10 | 2.2807e-10 | 1.1512e-11 | 410295.562
500319.219 | 3.2682e-09 | 3.7366e-09 | 1.0983e-10 | 5.1444e-09 | 3.9228e-09 | 2.0516e-10 | 5.5748e-10 | 2.3066e-10 | 1.162e-11 | 410307.75
500331.375 | 3.2544e-09 | 3.75e-09 | 1.0959e-10 | 5.1641e-09 | 3.8728e-09 | 2.0557e-10 | 5.6901e-10 | 2.2887e-10 | 1.1633e-11 | 410319.906
500343.531 | 3.2202e-09 | 3.771e-09 | 1.1009e-10 | 5.1352e-09 | 3.9207e-09 | 2.0325e-10 | 5.5538e-10 | 2.2969e-10 | 1.1849e-11 | 410332.062
500355.719 | 3.2189e-09 | 3.7972e-09 | 1.1055e-10 | 5.1486e-09 | 3.8766e-09 | 2.0613e-10 | 5.5897e-10 | 2.2913e-10 | 1.1452e-11 | 410344.25
500367.875 | 3.2182e-09 | 3.7388e-09 | 1.1007e-10 | 5.1207e-09 | 3.8891e-09 | 2.0641e-10 | 5.5331e-10 | 2.2872e-10 | 1.1533e-11 | 410356.406
500380.031 | 3.2691e-09 | 3.744e-09 | 1.1045e-10 | 5.1226e-09 | 3.9034e-09 | 2.0573e-10 | 5.6038e-10 | 2.2824e-10 | 1.1448e-11 | 410368.562
500392.219 | 3.2358e-09 | 3.7586e-09 | 1.1011e-10 | 5.1026e-09 | 3.9336e-09 | 2.0542e-10 | 5.6132e-10 | 2.2974e-10 | 1.1655e-11 | 410380.75
500404.375 | 3.255e-09 | 3.7586e-09 | 1.1017e-10 | 5.2119e-09 | 3.9141e-09 | 2.0666e-10 | 5.6063e-10 | 2.3074e-10 | 1.1761e-11 | 410392.906
500416.531 | 3.2404e-09 | 3.7793e-09 | 1.1086e-10 | 5.1013e-09 | 3.8962e-09 | 2.0684e-10 | 5.4839e-10 | 2.2977e-10 | 1.1509e-11 | 410405.062
500428.719 | 3.2136e-09 | 3.75e-09 | 1.0771e-10 | 5.1277e-09 | 3.8816e-09 | 2.0653e-10 | 5.5539e-10 | 2.3023e-10 | 1.1669e-11 | 410417.25
500440.875 | 3.2195e-09 | 3.7198e-09 | 1.1042e-10 | 5.1746e-09 | 3.8623e-09 | 2.0597e-10 | 5.528e-10 | 2.2956e-10 | 1.1613e-11 | 410429.406
500453.031 | 3.2213e-09 | 3.7503e-09 | 1.1011e-10 | 5.095e-09 | 3.8773e-09 | 2.0456e-10 | 5.5249e-10 | 2.2826e-10 | 1.1573e-11 | 410441.562
500465.219 | 3.2293e-09 | 3.7105e-09 | 1.1002e-10 | 5.1114e-09 | 3.8755e-09 | 2.0623e-10 | 5.5779e-10 | 2.283e-10 | 1.1694e-11 | 410453.75
500477.375 | 3.2714e-09 | 3.7458e-09 | 1.0924e-10 | 5.2095e-09 | 3.8864e-09 | 2.0628e-10 | 5.5713e-10 | 2.2968e-10 | 1.1542e-11 | 410465.906
500489.531 | 3.2335e-09 | 3.7421e-09 | 1.1057e-10 | 5.1167e-09 | 3.9008e-09 | 2.0574e-10 | 5.63e-10 | 2.2604e-10 | 1.1589e-11 | 410478.062
500501.719 | 3.2568e-09 | 3.7416e-09 | 1.0958e-10 | 5.0746e-09 | 3.8766e-09 | 2.0519e-10 | 5.6078e-10 | 2.3018e-10 | 1.1559e-11 | 410490.25
500513.875 | 3.2342e-09 | 3.7308e-09 | 1.0917e-10 | 5.0981e-09 | 3.8476e-09 | 2.0309e-10 | 5.5115e-10 | 2.2648e-10 | 1.1367e-11 | 410502.406
500526.031 | 3.1799e-09 | 3.6983e-09 | 1.0919e-10 | 5.0666e-09 | 3.8668e-09 | 2.0354e-10 | 5.5487e-10 | 2.2809e-10 | 1.1665e-11 | 410514.562
500538.219 | 3.2484e-09 | 3.7512e-09 | 1.0997e-10 | 5.0698e-09 | 3.8505e-09 | 2.056e-10 | 5.5635e-10 | 2.263e-10 | 1.1533e-11 | 410526.75
500550.375 | 3.2212e-09 | 3.7474e-09 | 1.0939e-10 | 5.085e-09 | 3.8658e-09 | 2.0644e-10 | 5.5649e-10 | 2.2756e-10 | 1.1625e-11 | 410538.906
500562.563 | 3.1976e-09 | 3.7213e-09 | 1.0873e-10 | 5.1006e-09 | 3.8883e-09 | 2.0474e-10 | 5.5138e-10 | 2.283e-10 | 1.1611e-11 | 410551.094
500574.719 | 3.2414e-09 | 3.7497e-09 | 1.0977e-10 | 5.0926e-09 | 3.876e-09 | 2.0657e-10 | 5.523e-10 | 2.2606e-10 | 1.1311e-11 | 410563.25
500586.875 | 3.2308e-09 | 3.7596e-09 | 1.0899e-10 | 5.1632e-09 | 3.8645e-09 | 2.0476e-10 | 5.5341e-10 | 2.2503e-10 | 1.1411e-11 | 410575.406
500599.063 | 3.22e-09 | 3.7122e-09 | 1.0958e-10 | 5.1141e-09 | 3.9144e-09 | 2.0646e-10 | 5.5873e-10 | 2.2823e-10 | 1.1619e-11 | 410587.594
500611.219 | 3.2577e-09 | 3.7376e-09 | 1.0937e-10 | 5.1468e-09 | 3.8646e-09 | 2.0416e-10 | 5.5767e-10 | 2.3149e-10 | 1.1744e-11 | 410599.75
500623.375 | 3.2246e-09 | 3.7428e-09 | 1.0888e-10 | 5.1617e-09 | 3.87e-09 | 2.0592e-10 | 5.5581e-10 | 2.2828e-10 | 1.1549e-11 | 410611.906
500635.563 | 3.2525e-09 | 3.7392e-09 | 1.0853e-10 | 5.0678e-09 | 3.9126e-09 | 2.0296e-10 | 5.5736e-10 | 2.2848e-10 | 1.1353e-11 | 410624.094
500647.719 | 3.2253e-09 | 3.7007e-09 | 1.1035e-10 | 5.1679e-09 | 3.8454e-09 | 2.0453e-10 | 5.5432e-10 | 2.2774e-10 | 1.1441e-11 | 410636.25
500659.875 | 3.2355e-09 | 3.756e-09 | 1.0935e-10 | 5.092e-09 | 3.9017e-09 | 2.0395e-10 | 5.6283e-10 | 2.2783e-10 | 1.1587e-11 | 410648.406
500672.063 | 3.2038e-09 | 3.7034e-09 | 1.0929e-10 | 5.1672e-09 | 3.8542e-09 | 2.0652e-10 | 5.598e-10 | 2.2658e-10 | 1.1634e-11 | 410660.594
500684.219 | 3.2061e-09 | 3.7791e-09 | 1.108e-10 | 5.0824e-09 | 3.891e-09 | 2.0418e-10 | 5.5055e-10 | 2.2642e-10 | 1.1645e-11 | 410672.75
500696.375 | 3.2166e-09 | 3.7386e-09 | 1.0915e-10 | 5.0722e-09 | 3.8807e-09 | 2.0478e-10 | 5.5624e-10 | 2.2936e-10 | 1.1517e-11 | 410684.906
500708.563 | 3.2301e-09 | 3.708e-09 | 1.0887e-10 | 5.0873e-09 | 3.8458e-09 | 2.0474e-10 | 5.5668e-10 | 2.2829e-10 | 1.1602e-11 | 410697.094
500720.719 | 3.2477e-09 | 3.7488e-09 | 1.0951e-10 | 5.122e-09 | 3.9025e-09 | 2.0429e-10 | 5.567e-10 | 2.2962e-10 | 1.1692e-11 | 410709.25
500732.875 | 3.2061e-09 | 3.7263e-09 | 1.0941e-10 | 5.101e-09 | 3.9223e-09 | 2.0539e-10 | 5.5243e-10 | 2.2886e-10 | 1.1564e-11 | 410721.406
500745.063 | 3.2014e-09 | 3.7337e-09 | 1.0954e-10 | 5.1004e-09 | 3.8624e-09 | 2.0374e-10 | 5.5605e-10 | 2.2728e-10 | 1.1558e-11 | 410733.594
500757.219 | 3.2095e-09 | 3.6993e-09 | 1.0889e-10 | 5.106e-09 | 3.88e-09 | 2.0463e-10 | 5.5542e-10 | 2.2717e-10 | 1.1557e-11 | 410745.75
500769.375 | 3.2386e-09 | 3.7531e-09 | 1.0844e-10 | 5.1322e-09 | 3.8857e-09 | 2.0312e-10 | 5.5187e-10 | 2.2486e-10 | 1.1603e-11 | 410757.906
500781.563 | 3.2067e-09 | 3.7561e-09 | 1.0864e-10 | 5.1108e-09 | 3.8596e-09 | 2.04e-10 | 5.5051e-10 | 2.2903e-10 | 1.1769e-11 | 410770.094
500793.719 | 3.2094e-09 | 3.7051e-09 | 1.089e-10 | 5.1806e-09 | 3.8338e-09 | 2.0364e-10 | 5.5605e-10 | 2.2738e-10 | 1.1616e-11 | 410782.25
500805.875 | 3.2386e-09 | 3.7276e-09 | 1.0868e-10 | 5.152e-09 | 3.8742e-09 | 2.0381e-10 | 5.5354e-10 | 2.2646e-10 | 1.1508e-11 | 410794.406
500818.063 | 3.2046e-09 | 3.7139e-09 | 1.0906e-10 | 5.08e-09 | 3.8927e-09 | 2.0727e-10 | 5.586e-10 | 2.2699e-10 | 1.1534e-11 | 410806.594
500830.219 | 3.1725e-09 | 3.7166e-09 | 1.1093e-10 | 5.0992e-09 | 3.8673e-09 | 2.0702e-10 | 5.5956e-10 | 2.2808e-10 | 1.1476e-11 | 410818.75
500842.375 | 3.2317e-09 | 3.745e-09 | 1.1041e-10 | 5.0767e-09 | 3.8514e-09 | 2.0426e-10 | 5.5697e-10 | 2.2847e-10 | 1.1744e-11 | 410830.906
500854.563 | 3.2116e-09 | 3.6973e-09 | 1.0898e-10 | 5.0924e-09 | 3.9082e-09 | 2.0458e-10 | 5.5557e-10 | 2.2881e-10 | 1.1605e-11 | 410843.094
500866.719 | 3.2479e-09 | 3.7335e-09 | 1.0846e-10 | 5.0984e-09 | 3.8881e-09 | 2.0517e-10 | 5.5372e-10 | 2.291e-10 | 1.1509e-11 | 410855.25
500878.875 | 3.2177e-09 | 3.742e-09 | 1.0867e-10 | 5.11e-09 | 3.8652e-09 | 2.0467e-10 | 5.5239e-10 | 2.2888e-10 | 1.1726e-11 | 410867.406
500891.063 | 3.2113e-09 | 3.7457e-09 | 1.0961e-10 | 5.0994e-09 | 3.8632e-09 | 2.057e-10 | 5.5242e-10 | 2.2674e-10 | 1.154e-11 | 410879.594
500903.219 | 3.2472e-09 | 3.7304e-09 | 1.0974e-10 | 5.0629e-09 | 3.8851e-09 | 2.0512e-10 | 5.5115e-10 | 2.3086e-10 | 1.1544e-11 | 410891.75
500915.375 | 3.254e-09 | 3.7251e-09 | 1.0984e-10 | 5.0725e-09 | 3.8442e-09 | 2.0483e-10 | 5.5624e-10 | 2.281e-10 | 1.1382e-11 | 410903.906
500927.563 | 3.2158e-09 | 3.7321e-09 | 1.0996e-10 | 5.0946e-09 | 3.8518e-09 | 2.039e-10 | 5.5308e-10 | 2.2723e-10 | 1.157e-11 | 410916.094
500939.719 | 3.2396e-09 | 3.7276e-09 | 1.0908e-10 | 5.0614e-09 | 3.8835e-09 | 2.04e-10 | 5.4873e-10 | 2.277e-10 | 1.1428e-11 | 410928.25
500951.906 | 3.2099e-09 | 3.717e-09 | 1.0978e-10 | 5.1255e-09 | 3.8712e-09 | 2.0491e-10 | 5.5533e-10 | 2.2854e-10 | 1.1478e-11 | 410940.437
500964.063 | 3.223e-09 | 3.7391e-09 | 1.103e-10 | 5.1034e-09 | 3.8455e-09 | 2.055e-10 | 5.6113e-10 | 2.285e-10 | 1.158e-11 | 410952.594
500976.219 | 3.2314e-09 | 3.7196e-09 | 1.101e-10 | 5.0944e-09 | 3.9043e-09 | 2.0564e-10 | 5.6235e-10 | 2.2752e-10 | 1.1508e-11 | 410964.75
500988.406 | 3.224e-09 | 3.7543e-09 | 1.1077e-10 | 5.0471e-09 | 3.8771e-09 | 2.0587e-10 | 5.5509e-10 | 2.2735e-10 | 1.1461e-11 | 410976.937
501000.563 | 3.2266e-09 | 3.7389e-09 | 1.0773e-10 | 5.0791e-09 | 3.8729e-09 | 2.0404e-10 | 5.5847e-10 | 2.2778e-10 | 1.1495e-11 | 410989.094
501012.719 | 3.2254e-09 | 3.7061e-09 | 1.093e-10 | 5.0622e-09 | 3.8905e-09 | 2.0586e-10 | 5.5712e-10 | 2.3008e-10 | 1.1771e-11 | 411001.25
501024.906 | 3.2301e-09 | 3.7351e-09 | 1.0954e-10 | 5.1443e-09 | 3.8849e-09 | 2.0566e-10 | 5.5276e-10 | 2.2872e-10 | 1.158e-11 | 411013.437
501037.063 | 3.2392e-09 | 3.7434e-09 | 1.0941e-10 | 5.0889e-09 | 3.86e-09 | 2.0447e-10 | 5.6123e-10 | 2.26e-10 | 1.1483e-11 | 411025.594
501049.219 | 3.2295e-09 | 3.7318e-09 | 1.0883e-10 | 5.0979e-09 | 3.8363e-09 | 2.0263e-10 | 5.569e-10 | 2.2865e-10 | 1.1476e-11 | 411037.75
501061.406 | 3.2272e-09 | 3.7336e-09 | 1.0884e-10 | 5.0661e-09 | 3.8843e-09 | 2.0361e-10 | 5.5179e-10 | 2.2681e-10 | 1.1541e-11 | 411049.937
501073.563 | 3.2015e-09 | 3.7388e-09 | 1.0935e-10 | 5.1007e-09 | 3.8941e-09 | 2.0524e-10 | 5.5043e-10 | 2.2813e-10 | 1.1598e-11 | 411062.094
501085.719 | 3.2261e-09 | 3.7228e-09 | 1.0855e-10 | 5.0878e-09 | 3.8743e-09 | 2.026e-10 | 5.5256e-10 | 2.2829e-10 | 1.149e-11 | 411074.25
501097.906 | 3.22e-09 | 3.7146e-09 | 1.0956e-10 | 5.0651e-09 | 3.8805e-09 | 2.0284e-10 | 5.6237e-10 | 2.2647e-10 | 1.1371e-11 | 411086.437
501110.063 | 3.2352e-09 | 3.7107e-09 | 1.0914e-10 | 5.1234e-09 | 3.821e-09 | 2.0172e-10 | 5.5233e-10 | 2.2612e-10 | 1.1313e-11 | 411098.594
501122.219 | 3.1815e-09 | 3.6934e-09 | 1.0975e-10 | 5.0746e-09 | 3.8267e-09 | 2.0355e-10 | 5.5526e-10 | 2.2757e-10 | 1.1614e-11 | 411110.75
501134.406 | 3.2359e-09 | 3.74e-09 | 1.1002e-10 | 5.0259e-09 | 3.8892e-09 | 2.0391e-10 | 5.5908e-10 | 2.2844e-10 | 1.1486e-11 | 411122.937
501146.563 | 3.2058e-09 | 3.7459e-09 | 1.0879e-10 | 5.0632e-09 | 3.8739e-09 | 2.0374e-10 | 5.5416e-10 | 2.2705e-10 | 1.1539e-11 | 411135.094
501158.719 | 3.196e-09 | 3.7108e-09 | 1.0831e-10 | 5.142e-09 | 3.862e-09 | 2.0559e-10 | 5.5376e-10 | 2.2712e-10 | 1.1517e-11 | 411147.25
501170.906 | 3.2502e-09 | 3.7068e-09 | 1.0957e-10 | 5.0871e-09 | 3.8895e-09 | 2.0386e-10 | 5.5174e-10 | 2.2654e-10 | 1.157e-11 | 411159.437
501183.063 | 3.2262e-09 | 3.7359e-09 | 1.1044e-10 | 5.0657e-09 | 3.863e-09 | 2.0453e-10 | 5.5385e-10 | 2.2588e-10 | 1.13e-11 | 411171.594
501195.219 | 3.2106e-09 | 3.7203e-09 | 1.0933e-10 | 5.0914e-09 | 3.8488e-09 | 2.0541e-10 | 5.5216e-10 | 2.2749e-10 | 1.1879e-11 | 411183.75
501207.406 | 3.2246e-09 | 3.7233e-09 | 1.0892e-10 | 5.025e-09 | 3.9114e-09 | 2.0331e-10 | 5.5413e-10 | 2.2863e-10 | 1.1531e-11 | 411195.937
501219.563 | 3.2008e-09 | 3.7178e-09 | 1.0858e-10 | 5.0736e-09 | 3.8532e-09 | 2.0485e-10 | 5.5492e-10 | 2.2717e-10 | 1.1562e-11 | 411208.094
501231.719 | 3.2402e-09 | 3.6974e-09 | 1.0844e-10 | 5.0923e-09 | 3.8631e-09 | 2.0422e-10 | 5.5067e-10 | 2.2763e-10 | 1.1543e-11 | 411220.25
501243.906 | 3.2516e-09 | 3.7097e-09 | 1.1056e-10 | 5.085e-09 | 3.8655e-09 | 2.0125e-10 | 5.5331e-10 | 2.2947e-10 | 1.1469e-11 | 411232.437
501256.063 | 3.2123e-09 | 3.6841e-09 | 1.0999e-10 | 5.058e-09 | 3.8685e-09 | 2.0254e-10 | 5.5182e-10 | 2.2776e-10 | 1.1345e-11 | 411244.594
501268.219 | 3.2345e-09 | 3.7604e-09 | 1.0997e-10 | 5.1135e-09 | 3.8825e-09 | 2.0409e-10 | 5.5881e-10 | 2.2557e-10 | 1.1399e-11 | 411256.75
501280.406 | 3.2127e-09 | 3.7372e-09 | 1.0908e-10 | 5.0913e-09 | 3.876e-09 | 2.0512e-10 | 5.4986e-10 | 2.2875e-10 | 1.1447e-11 | 411268.937
501292.563 | 3.2148e-09 | 3.7594e-09 | 1.1012e-10 | 5.0466e-09 | 3.87e-09 | 2.0414e-10 | 5.5868e-10 | 2.2748e-10 | 1.1378e-11 | 411281.094
501304.719 | 3.2191e-09 | 3.6926e-09 | 1.0987e-10 | 5.1005e-09 | 3.8804e-09 | 2.0225e-10 | 5.5751e-10 | 2.2671e-10 | 1.1502e-11 | 411293.25
501316.906 | 3.2473e-09 | 3.7328e-09 | 1.084e-10 | 5.0564e-09 | 3.8826e-09 | 2.0469e-10 | 5.5971e-10 | 2.2899e-10 | 1.1516e-11 | 411305.437
501329.063 | 3.2313e-09 | 3.6985e-09 | 1.0883e-10 | 5.0763e-09 | 3.8959e-09 | 2.0384e-10 | 5.4647e-10 | 2.2687e-10 | 1.1382e-11 | 411317.594
501341.25 | 3.2596e-09 | 3.7172e-09 | 1.0927e-10 | 5.0577e-09 | 3.8425e-09 | 2.0435e-10 | 5.4421e-10 | 2.2584e-10 | 1.1515e-11 | 411329.781
501353.406 | 3.2042e-09 | 3.6957e-09 | 1.087e-10 | 5.1113e-09 | 3.8942e-09 | 2.0389e-10 | 5.5039e-10 | 2.2725e-10 | 1.1481e-11 | 411341.937
501365.563 | 3.2114e-09 | 3.71e-09 | 1.0994e-10 | 5.1268e-09 | 3.8374e-09 | 2.0227e-10 | 5.591e-10 | 2.261e-10 | 1.1428e-11 | 411354.094
501377.75 | 3.2124e-09 | 3.7032e-09 | 1.088e-10 | 5.0643e-09 | 3.9203e-09 | 2.0441e-10 | 5.4748e-10 | 2.2532e-10 | 1.149e-11 | 411366.281
501389.906 | 3.2193e-09 | 3.7248e-09 | 1.0951e-10 | 5.0896e-09 | 3.8758e-09 | 2.0671e-10 | 5.5559e-10 | 2.262e-10 | 1.1546e-11 | 411378.437
501402.063 | 3.2376e-09 | 3.7626e-09 | 1.074e-10 | 5.0966e-09 | 3.8495e-09 | 2.0544e-10 | 5.5152e-10 | 2.2951e-10 | 1.1443e-11 | 411390.594
501414.25 | 3.2535e-09 | 3.7246e-09 | 1.089e-10 | 5.1153e-09 | 3.8461e-09 | 2.0436e-10 | 5.5112e-10 | 2.2631e-10 | 1.1561e-11 | 411402.781
501426.406 | 3.202e-09 | 3.7298e-09 | 1.0956e-10 | 5.0849e-09 | 3.8447e-09 | 2.0348e-10 | 5.5782e-10 | 2.2689e-10 | 1.1571e-11 | 411414.937
501438.563 | 3.1857e-09 | 3.7467e-09 | 1.0905e-10 | 5.1034e-09 | 3.8744e-09 | 2.0304e-10 | 5.5438e-10 | 2.2845e-10 | 1.1406e-11 | 411427.094
501450.75 | 3.2065e-09 | 3.698e-09 | 1.0941e-10 | 5.0827e-09 | 3.8747e-09 | 2.0326e-10 | 5.5299e-10 | 2.2769e-10 | 1.1551e-11 | 411439.281
501462.906 | 3.2129e-09 | 3.7118e-09 | 1.0973e-10 | 5.0211e-09 | 3.8488e-09 | 2.0405e-10 | 5.5395e-10 | 2.2582e-10 | 1.1366e-11 | 411451.437
501475.063 | 3.2212e-09 | 3.7253e-09 | 1.0854e-10 | 5.0877e-09 | 3.8849e-09 | 2.0479e-10 | 5.537e-10 | 2.2805e-10 | 1.1626e-11 | 411463.594
501487.25 | 3.23e-09 | 3.7085e-09 | 1.0963e-10 | 5.0899e-09 | 3.8325e-09 | 2.0471e-10 | 5.5367e-10 | 2.2847e-10 | 1.1564e-11 | 411475.781
501499.406 | 3.2318e-09 | 3.7037e-09 | 1.0849e-10 | 5.0539e-09 | 3.8821e-09 | 2.0413e-10 | 5.5092e-10 | 2.2592e-10 | 1.1624e-11 | 411487.937
501511.563 | 3.2277e-09 | 3.7149e-09 | 1.0827e-10 | 5.0573e-09 | 3.8453e-09 | 2.0565e-10 | 5.5289e-10 | 2.2744e-10 | 1.1495e-11 | 411500.094
501523.75 | 3.2238e-09 | 3.7147e-09 | 1.0951e-10 | 5.0894e-09 | 3.8641e-09 | 2.0552e-10 | 5.5151e-10 | 2.2669e-10 | 1.1373e-11 | 411512.281
501535.906 | 3.2465e-09 | 3.7334e-09 | 1.1024e-10 | 5.1368e-09 | 3.8876e-09 | 2.0294e-10 | 5.5255e-10 | 2.2918e-10 | 1.1497e-11 | 411524.437
501548.063 | 3.2085e-09 | 3.7417e-09 | 1.0894e-10 | 5.1508e-09 | 3.8574e-09 | 2.0523e-10 | 5.5826e-10 | 2.2685e-10 | 1.1635e-11 | 411536.594
501560.25 | 3.2457e-09 | 3.7345e-09 | 1.1002e-10 | 5.1178e-09 | 3.876e-09 | 2.0458e-10 | 5.5163e-10 | 2.2765e-10 | 1.1414e-11 | 411548.781
501572.406 | 3.1955e-09 | 3.7012e-09 | 1.0896e-10 | 5.0614e-09 | 3.878e-09 | 2.0477e-10 | 5.5556e-10 | 2.2817e-10 | 1.1526e-11 | 411560.937
501584.563 | 3.2499e-09 | 3.7365e-09 | 1.1019e-10 | 5.0871e-09 | 3.8621e-09 | 2.0537e-10 | 5.5264e-10 | 2.2418e-10 | 1.1415e-11 | 411573.094
501596.75 | 3.1865e-09 | 3.7293e-09 | 1.0956e-10 | 5.0086e-09 | 3.8541e-09 | 2.0343e-10 | 5.5292e-10 | 2.276e-10 | 1.1372e-11 | 411585.281
501608.906 | 3.2649e-09 | 3.6889e-09 | 1.0948e-10 | 5.0836e-09 | 3.8517e-09 | 2.0395e-10 | 5.5916e-10 | 2.2649e-10 | 1.1453e-11 | 411597.437
501621.063 | 3.2143e-09 | 3.7008e-09 | 1.0962e-10 | 5.0396e-09 | 3.8651e-09 | 2.0629e-10 | 5.5391e-10 | 2.2735e-10 | 1.1466e-11 | 411609.594
501633.25 | 3.211e-09 | 3.7107e-09 | 1.0872e-10 | 5.076e-09 | 3.8799e-09 | 2.0435e-10 | 5.4815e-10 | 2.2742e-10 | 1.1618e-11 | 411621.781
501645.406 | 3.2263e-09 | 3.7143e-09 | 1.1e-10 | 5.0662e-09 | 3.8497e-09 | 2.0489e-10 | 5.4854e-10 | 2.2813e-10 | 1.1551e-11 | 411633.937
501657.563 | 3.2534e-09 | 3.7006e-09 | 1.0875e-10 | 5.088e-09 | 3.8794e-09 | 2.0374e-10 | 5.4864e-10 | 2.2443e-10 | 1.1421e-11 | 411646.094
501669.75 | 3.2164e-09 | 3.7289e-09 | 1.101e-10 | 5.1046e-09 | 3.8324e-09 | 2.0392e-10 | 5.5474e-10 | 2.2487e-10 | 1.1488e-11 | 411658.281
501681.906 | 3.2392e-09 | 3.703e-09 | 1.0821e-10 | 5.01e-09 | 3.852e-09 | 2.0284e-10 | 5.5507e-10 | 2.3076e-10 | 1.1481e-11 | 411670.437
501694.063 | 3.2332e-09 | 3.7133e-09 | 1.0774e-10 | 5.1179e-09 | 3.8578e-09 | 2.0205e-10 | 5.5117e-10 | 2.2591e-10 | 1.1496e-11 | 411682.594
501706.25 | 3.2215e-09 | 3.7143e-09 | 1.0797e-10 | 5.0394e-09 | 3.8383e-09 | 2.0284e-10 | 5.4687e-10 | 2.2511e-10 | 1.1302e-11 | 411694.781
501718.406 | 3.2237e-09 | 3.7125e-09 | 1.0874e-10 | 5.0308e-09 | 3.8547e-09 | 2.0399e-10 | 5.4564e-10 | 2.2962e-10 | 1.1437e-11 | 411706.937
501730.594 | 3.2423e-09 | 3.7074e-09 | 1.0857e-10 | 5.0724e-09 | 3.8378e-09 | 2.0362e-10 | 5.5232e-10 | 2.2435e-10 | 1.1465e-11 | 411719.125
501742.75 | 3.2212e-09 | 3.7413e-09 | 1.0898e-10 | 5.0886e-09 | 3.8321e-09 | 2.0399e-10 | 5.5703e-10 | 2.2785e-10 | 1.1565e-11 | 411731.281
501754.906 | 3.233e-09 | 3.7161e-09 | 1.0839e-10 | 5.063e-09 | 3.8846e-09 | 2.041e-10 | 5.5084e-10 | 2.2647e-10 | 1.1212e-11 | 411743.437
501767.094 | 3.1827e-09 | 3.7185e-09 | 1.0964e-10 | 4.9895e-09 | 3.8062e-09 | 2.0375e-10 | 5.4697e-10 | 2.23e-10 | 1.1459e-11 | 411755.625
501779.25 | 3.2155e-09 | 3.7448e-09 | 1.0823e-10 | 5.0508e-09 | 3.8598e-09 | 2.0324e-10 | 5.5145e-10 | 2.2729e-10 | 1.1311e-11 | 411767.781
501791.406 | 3.2236e-09 | 3.7121e-09 | 1.0931e-10 | 5.0119e-09 | 3.8515e-09 | 2.0285e-10 | 5.4751e-10 | 2.2593e-10 | 1.1434e-11 | 411779.937
501803.594 | 3.2088e-09 | 3.7244e-09 | 1.0896e-10 | 5.0442e-09 | 3.8567e-09 | 2.0127e-10 | 5.4635e-10 | 2.2855e-10 | 1.1706e-11 | 411792.125
501815.75 | 3.2031e-09 | 3.6799e-09 | 1.0972e-10 | 5.0194e-09 | 3.8287e-09 | 2.033e-10 | 5.476e-10 | 2.287e-10 | 1.1394e-11 | 411804.281
501827.906 | 3.229e-09 | 3.7189e-09 | 1.0877e-10 | 5.0619e-09 | 3.8795e-09 | 2.028e-10 | 5.5965e-10 | 2.2506e-10 | 1.154e-11 | 411816.437
501840.094 | 3.2171e-09 | 3.6786e-09 | 1.0958e-10 | 5.1069e-09 | 3.8345e-09 | 2.0381e-10 | 5.5418e-10 | 2.2798e-10 | 1.1536e-11 | 411828.625
501852.25 | 3.2312e-09 | 3.6903e-09 | 1.0858e-10 | 5.0843e-09 | 3.8539e-09 | 2.0431e-10 | 5.5371e-10 | 2.2645e-10 | 1.1732e-11 | 411840.781
501864.406 | 3.1987e-09 | 3.7027e-09 | 1.0868e-10 | 4.9927e-09 | 3.8791e-09 | 2.0174e-10 | 5.437e-10 | 2.2445e-10 | 1.1533e-11 | 411852.937
501876.594 | 3.1882e-09 | 3.7132e-09 | 1.0796e-10 | 5.0072e-09 | 3.8382e-09 | 2.0267e-10 | 5.4665e-10 | 2.2484e-10 | 1.1417e-11 | 411865.125
501888.75 | 3.204e-09 | 3.6998e-09 | 1.0923e-10 | 5.0663e-09 | 3.8552e-09 | 2.0499e-10 | 5.4285e-10 | 2.2714e-10 | 1.139e-11 | 411877.281
501900.906 | 3.2176e-09 | 3.7205e-09 | 1.092e-10 | 5.0961e-09 | 3.8622e-09 | 2.0156e-10 | 5.5863e-10 | 2.2939e-10 | 1.1524e-11 | 411889.437
501913.094 | 3.2318e-09 | 3.7118e-09 | 1.0841e-10 | 5.071e-09 | 3.8342e-09 | 2.038e-10 | 5.509e-10 | 2.2738e-10 | 1.1492e-11 | 411901.625
501925.25 | 3.2232e-09 | 3.7311e-09 | 1.0994e-10 | 5.0635e-09 | 3.8285e-09 | 2.0366e-10 | 5.5884e-10 | 2.2756e-10 | 1.1564e-11 | 411913.781
501937.406 | 3.2353e-09 | 3.7329e-09 | 1.0935e-10 | 5.1159e-09 | 3.8752e-09 | 2.0123e-10 | 5.5281e-10 | 2.2528e-10 | 1.1586e-11 | 411925.937
501949.594 | 3.199e-09 | 3.6844e-09 | 1.0716e-10 | 5.0591e-09 | 3.8587e-09 | 2.0248e-10 | 5.5163e-10 | 2.2745e-10 | 1.1552e-11 | 411938.125
501961.75 | 3.2339e-09 | 3.7071e-09 | 1.0736e-10 | 5.0792e-09 | 3.8545e-09 | 2.0174e-10 | 5.5135e-10 | 2.2472e-10 | 1.1616e-11 | 411950.281
501973.906 | 3.2163e-09 | 3.731e-09 | 1.0938e-10 | 5.0412e-09 | 3.8601e-09 | 2.0249e-10 | 5.52e-10 | 2.2915e-10 | 1.1519e-11 | 411962.437
501986.094 | 3.2071e-09 | 3.7189e-09 | 1.0803e-10 | 4.9931e-09 | 3.823e-09 | 2.0312e-10 | 5.4874e-10 | 2.2424e-10 | 1.1464e-11 | 411974.625
501998.25 | 3.2522e-09 | 3.709e-09 | 1.0872e-10 | 5.0256e-09 | 3.8272e-09 | 2.0597e-10 | 5.5207e-10 | 2.2835e-10 | 1.1428e-11 | 411986.781
502010.406 | 3.2312e-09 | 3.7646e-09 | 1.095e-10 | 5.0968e-09 | 3.8694e-09 | 2.0437e-10 | 5.5821e-10 | 2.2884e-10 | 1.1263e-11 | 411998.937
502022.594 | 3.2454e-09 | 3.728e-09 | 1.0898e-10 | 5.082e-09 | 3.8691e-09 | 2.038e-10 | 5.5712e-10 | 2.2996e-10 | 1.1428e-11 | 412011.125
502034.75 | 3.2108e-09 | 3.7314e-09 | 1.0905e-10 | 5.1346e-09 | 3.8522e-09 | 2.0541e-10 | 5.5332e-10 | 2.2709e-10 | 1.162e-11 | 412023.281
502046.906 | 3.2093e-09 | 3.679e-09 | 1.0993e-10 | 5.0435e-09 | 3.882e-09 | 2.0233e-10 | 5.5439e-10 | 2.2553e-10 | 1.1534e-11 | 412035.437
502059.094 | 3.192e-09 | 3.7201e-09 | 1.0934e-10 | 5.0684e-09 | 3.8444e-09 | 2.0386e-10 | 5.5629e-10 | 2.2692e-10 | 1.1414e-11 | 412047.625
502071.25 | 3.1963e-09 | 3.748e-09 | 1.1023e-10 | 5.0802e-09 | 3.8694e-09 | 2.0306e-10 | 5.516e-10 | 2.2786e-10 | 1.1582e-11 | 412059.781
502083.438 | 3.2469e-09 | 3.6933e-09 | 1.0873e-10 | 5.0894e-09 | 3.8803e-09 | 2.0588e-10 | 5.4747e-10 | 2.2614e-10 | 1.1564e-11 | 412071.969
502095.594 | 3.2539e-09 | 3.6768e-09 | 1.0862e-10 | 5.0537e-09 | 3.8434e-09 | 2.0112e-10 | 5.5256e-10 | 2.2626e-10 | 1.1589e-11 | 412084.125
502107.75 | 3.1845e-09 | 3.6632e-09 | 1.0964e-10 | 4.9692e-09 | 3.889e-09 | 2.028e-10 | 5.5079e-10 | 2.2462e-10 | 1.1417e-11 | 412096.281
502119.938 | 3.1959e-09 | 3.6771e-09 | 1.0774e-10 | 5.0422e-09 | 3.8163e-09 | 2.0227e-10 | 5.4622e-10 | 2.2901e-10 | 1.1405e-11 | 412108.469
502132.094 | 3.1991e-09 | 3.7104e-09 | 1.0879e-10 | 5.0119e-09 | 3.8481e-09 | 2.0437e-10 | 5.5042e-10 | 2.2475e-10 | 1.1259e-11 | 412120.625
502144.25 | 3.1739e-09 | 3.7084e-09 | 1.0852e-10 | 5.0555e-09 | 3.8145e-09 | 2.031e-10 | 5.5283e-10 | 2.2664e-10 | 1.1424e-11 | 412132.781
502156.438 | 3.1803e-09 | 3.7242e-09 | 1.075e-10 | 5.0773e-09 | 3.8384e-09 | 2.042e-10 | 5.4757e-10 | 2.2682e-10 | 1.1589e-11 | 412144.969
502168.594 | 3.2154e-09 | 3.6719e-09 | 1.0862e-10 | 5.0521e-09 | 3.8227e-09 | 2.0384e-10 | 5.5326e-10 | 2.2368e-10 | 1.1557e-11 | 412157.125
502180.75 | 3.2008e-09 | 3.7099e-09 | 1.0833e-10 | 5.0675e-09 | 3.8504e-09 | 2.0373e-10 | 5.5062e-10 | 2.2716e-10 | 1.1318e-11 | 412169.281
502192.938 | 3.1961e-09 | 3.7376e-09 | 1.0828e-10 | 5.0824e-09 | 3.8321e-09 | 2.0296e-10 | 5.4803e-10 | 2.2544e-10 | 1.1324e-11 | 412181.469
502205.094 | 3.2387e-09 | 3.7317e-09 | 1.0773e-10 | 5.0467e-09 | 3.8381e-09 | 2.0372e-10 | 5.4597e-10 | 2.2502e-10 | 1.1509e-11 | 412193.625
502217.25 | 3.1911e-09 | 3.6816e-09 | 1.0801e-10 | 5.0526e-09 | 3.8596e-09 | 2.0155e-10 | 5.5097e-10 | 2.2756e-10 | 1.1338e-11 | 412205.781
502229.438 | 3.2335e-09 | 3.6732e-09 | 1.099e-10 | 5.0764e-09 | 3.8676e-09 | 2.0292e-10 | 5.5472e-10 | 2.2685e-10 | 1.1464e-11 | 412217.969
502241.594 | 3.2197e-09 | 3.7192e-09 | 1.0879e-10 | 5.0608e-09 | 3.8374e-09 | 2.0201e-10 | 5.5083e-10 | 2.2605e-10 | 1.1829e-11 | 412230.125
502253.75 | 3.2041e-09 | 3.699e-09 | 1.0961e-10 | 5.037e-09 | 3.8367e-09 | 2.0489e-10 | 5.5406e-10 | 2.2573e-10 | 1.1518e-11 | 412242.281
502265.938 | 3.2208e-09 | 3.6866e-09 | 1.0984e-10 | 5.0383e-09 | 3.884e-09 | 2.0496e-10 | 5.475e-10 | 2.2744e-10 | 1.1344e-11 | 412254.469
502278.094 | 3.2257e-09 | 3.7083e-09 | 1.0842e-10 | 5.0259e-09 | 3.8635e-09 | 2.0404e-10 | 5.537e-10 | 2.2559e-10 | 1.1432e-11 | 412266.625
502290.25 | 3.2341e-09 | 3.6979e-09 | 1.0964e-10 | 5.046e-09 | 3.865e-09 | 2.0342e-10 | 5.5082e-10 | 2.2579e-10 | 1.143e-11 | 412278.781
502302.438 | 3.2075e-09 | 3.7179e-09 | 1.0914e-10 | 5.1287e-09 | 3.894e-09 | 2.0275e-10 | 5.4976e-10 | 2.2688e-10 | 1.1592e-11 | 412290.969
502314.594 | 3.2171e-09 | 3.6755e-09 | 1.0911e-10 | 4.9879e-09 | 3.8523e-09 | 2.0368e-10 | 5.5239e-10 | 2.2573e-10 | 1.1632e-11 | 412303.125
502326.75 | 3.244e-09 | 3.6783e-09 | 1.0915e-10 | 5.0895e-09 | 3.8508e-09 | 2.0228e-10 | 5.5252e-10 | 2.2543e-10 | 1.1347e-11 | 412315.281
502338.938 | 3.2347e-09 | 3.7286e-09 | 1.082e-10 | 5.0704e-09 | 3.8276e-09 | 2.0335e-10 | 5.5522e-10 | 2.2666e-10 | 1.1428e-11 | 412327.469
502351.094 | 3.2132e-09 | 3.7169e-09 | 1.0726e-10 | 5.0702e-09 | 3.8672e-09 | 2.0241e-10 | 5.5406e-10 | 2.2532e-10 | 1.1377e-11 | 412339.625
502363.25 | 3.2216e-09 | 3.6988e-09 | 1.0857e-10 | 4.9928e-09 | 3.7967e-09 | 2.0284e-10 | 5.5033e-10 | 2.2771e-10 | 1.128e-11 | 412351.781
502375.438 | 3.2078e-09 | 3.6801e-09 | 1.0808e-10 | 5.0327e-09 | 3.8528e-09 | 2.0273e-10 | 5.4742e-10 | 2.2558e-10 | 1.1599e-11 | 412363.969
502387.594 | 3.2154e-09 | 3.6671e-09 | 1.0792e-10 | 5.0415e-09 | 3.838e-09 | 2.0521e-10 | 5.5476e-10 | 2.2561e-10 | 1.1609e-11 | 412376.125
502399.75 | 3.1841e-09 | 3.7157e-09 | 1.0955e-10 | 5.0825e-09 | 3.8305e-09 | 2.0305e-10 | 5.4781e-10 | 2.2636e-10 | 1.1455e-11 | 412388.281
502411.938 | 3.2048e-09 | 3.7225e-09 | 1.0926e-10 | 5.0624e-09 | 3.8482e-09 | 2.051e-10 | 5.5329e-10 | 2.2792e-10 | 1.1242e-11 | 412400.469
502424.094 | 3.2395e-09 | 3.7141e-09 | 1.0865e-10 | 5.0417e-09 | 3.8685e-09 | 2.0316e-10 | 5.5679e-10 | 2.2599e-10 | 1.1378e-11 | 412412.625
502436.25 | 3.2135e-09 | 3.7104e-09 | 1.0821e-10 | 5.1089e-09 | 3.8952e-09 | 2.0259e-10 | 5.5151e-10 | 2.2517e-10 | 1.152e-11 | 412424.781
502448.438 | 3.2251e-09 | 3.7382e-09 | 1.0961e-10 | 5.0414e-09 | 3.8614e-09 | 2.0464e-10 | 5.5995e-10 | 2.2739e-10 | 1.1436e-11 | 412436.969
502460.594 | 3.1969e-09 | 3.7357e-09 | 1.0892e-10 | 5.0241e-09 | 3.8403e-09 | 2.0453e-10 | 5.4734e-10 | 2.2408e-10 | 1.1465e-11 | 412449.125
502472.781 | 3.242e-09 | 3.6857e-09 | 1.0861e-10 | 5.136e-09 | 3.8771e-09 | 2.0396e-10 | 5.473e-10 | 2.2818e-10 | 1.1319e-11 | 412461.312
502484.938 | 3.1944e-09 | 3.7121e-09 | 1.077e-10 | 5.0068e-09 | 3.893e-09 | 2.0264e-10 | 5.4496e-10 | 2.2433e-10 | 1.1392e-11 | 412473.469
502497.094 | 3.2124e-09 | 3.7016e-09 | 1.0824e-10 | 4.9979e-09 | 3.8346e-09 | 2.046e-10 | 5.4625e-10 | 2.2529e-10 | 1.1586e-11 | 412485.625
502509.281 | 3.209e-09 | 3.7321e-09 | 1.0886e-10 | 5.0378e-09 | 3.8214e-09 | 2.0277e-10 | 5.4656e-10 | 2.287e-10 | 1.1422e-11 | 412497.812
502521.438 | 3.2062e-09 | 3.6947e-09 | 1.0967e-10 | 5.0756e-09 | 3.8444e-09 | 2.0205e-10 | 5.4138e-10 | 2.23e-10 | 1.132e-11 | 412509.969
502533.594 | 3.2156e-09 | 3.714e-09 | 1.0789e-10 | 4.9739e-09 | 3.8481e-09 | 2.0182e-10 | 5.5122e-10 | 2.2511e-10 | 1.1472e-11 | 412522.125
502545.781 | 3.2023e-09 | 3.7251e-09 | 1.0824e-10 | 4.9703e-09 | 3.8346e-09 | 2.0299e-10 | 5.4284e-10 | 2.2689e-10 | 1.1568e-11 | 412534.312
502557.938 | 3.2212e-09 | 3.7023e-09 | 1.0812e-10 | 5.0524e-09 | 3.8158e-09 | 2.0333e-10 | 5.5152e-10 | 2.254e-10 | 1.1372e-11 | 412546.469
502570.094 | 3.2125e-09 | 3.703e-09 | 1.0835e-10 | 5.0651e-09 | 3.8162e-09 | 2.0426e-10 | 5.4775e-10 | 2.2662e-10 | 1.1454e-11 | 412558.625
502582.281 | 3.2134e-09 | 3.7079e-09 | 1.0802e-10 | 5.051e-09 | 3.8536e-09 | 2.0211e-10 | 5.5445e-10 | 2.2634e-10 | 1.1488e-11 | 412570.812
502594.438 | 3.2394e-09 | 3.7042e-09 | 1.0813e-10 | 5.0519e-09 | 3.8797e-09 | 2.04e-10 | 5.4874e-10 | 2.2472e-10 | 1.1459e-11 | 412582.969
502606.594 | 3.2173e-09 | 3.7267e-09 | 1.0806e-10 | 5.0881e-09 | 3.8601e-09 | 2.0173e-10 | 5.4496e-10 | 2.242e-10 | 1.1484e-11 | 412595.125
502618.781 | 3.1772e-09 | 3.7189e-09 | 1.0893e-10 | 5.009e-09 | 3.8602e-09 | 2.0185e-10 | 5.5152e-10 | 2.242e-10 | 1.1489e-11 | 412607.312
502630.938 | 3.2178e-09 | 3.7122e-09 | 1.0736e-10 | 5.0412e-09 | 3.8383e-09 | 2.0055e-10 | 5.5001e-10 | 2.2462e-10 | 1.1357e-11 | 412619.469
502643.094 | 3.1816e-09 | 3.7215e-09 | 1.083e-10 | 5.0479e-09 | 3.8512e-09 | 2.0386e-10 | 5.4578e-10 | 2.2557e-10 | 1.1367e-11 | 412631.625
502655.281 | 3.2128e-09 | 3.695e-09 | 1.0764e-10 | 5.0528e-09 | 3.8348e-09 | 2.0347e-10 | 5.5275e-10 | 2.2403e-10 | 1.1473e-11 | 412643.812
502667.438 | 3.2082e-09 | 3.6982e-09 | 1.0898e-10 | 4.9973e-09 | 3.8679e-09 | 2.0297e-10 | 5.4928e-10 | 2.2399e-10 | 1.1368e-11 | 412655.969
502679.594 | 3.2162e-09 | 3.712e-09 | 1.0745e-10 | 5.0264e-09 | 3.8694e-09 | 2.0453e-10 | 5.4842e-10 | 2.2563e-10 | 1.1418e-11 | 412668.125
502691.781 | 3.1912e-09 | 3.6862e-09 | 1.0998e-10 | 5.0979e-09 | 3.8411e-09 | 2.029e-10 | 5.5638e-10 | 2.2663e-10 | 1.1429e-11 | 412680.312
502703.938 | 3.194e-09 | 3.6965e-09 | 1.0925e-10 | 5.0038e-09 | 3.8597e-09 | 2.0291e-10 | 5.487e-10 | 2.2783e-10 | 1.1336e-11 | 412692.469
502716.094 | 3.2007e-09 | 3.7181e-09 | 1.0714e-10 | 5.1101e-09 | 3.8643e-09 | 2.0445e-10 | 5.5455e-10 | 2.2347e-10 | 1.1293e-11 | 412704.625
502728.281 | 3.2372e-09 | 3.7082e-09 | 1.0868e-10 | 5.065e-09 | 3.8533e-09 | 2.0325e-10 | 5.4761e-10 | 2.2488e-10 | 1.1372e-11 | 412716.812
502740.438 | 3.2003e-09 | 3.7466e-09 | 1.0824e-10 | 5.0021e-09 | 3.8474e-09 | 2.0278e-10 | 5.468e-10 | 2.2509e-10 | 1.1444e-11 | 412728.969
502752.594 | 3.2256e-09 | 3.7118e-09 | 1.0851e-10 | 5.0898e-09 | 3.8199e-09 | 2.0261e-10 | 5.455e-10 | 2.2415e-10 | 1.1375e-11 | 412741.125
502764.781 | 3.2195e-09 | 3.7111e-09 | 1.0842e-10 | 5.0885e-09 | 3.8449e-09 | 2.0505e-10 | 5.5324e-10 | 2.2496e-10 | 1.1465e-11 | 412753.312
502776.938 | 3.2306e-09 | 3.7063e-09 | 1.0947e-10 | 5.0577e-09 | 3.841e-09 | 2.0348e-10 | 5.4858e-10 | 2.2661e-10 | 1.1333e-11 | 412765.469
502789.094 | 3.1921e-09 | 3.684e-09 | 1.097e-10 | 5.0304e-09 | 3.8102e-09 | 2.0369e-10 | 5.5118e-10 | 2.2377e-10 | 1.1377e-11 | 412777.625
502801.281 | 3.2051e-09 | 3.6894e-09 | 1.0866e-10 | 5.0549e-09 | 3.8183e-09 | 2.0408e-10 | 5.5447e-10 | 2.2224e-10 | 1.1481e-11 | 412789.812
502813.438 | 3.2001e-09 | 3.7092e-09 | 1.0903e-10 | 5.0902e-09 | 3.8396e-09 | 2.0478e-10 | 5.5161e-10 | 2.2419e-10 | 1.1181e-11 | 412801.969
502825.594 | 3.1767e-09 | 3.6899e-09 | 1.0881e-10 | 5.0735e-09 | 3.8482e-09 | 2.0118e-10 | 5.541e-10 | 2.2756e-10 | 1.1335e-11 | 412814.125
502837.781 | 3.2115e-09 | 3.7659e-09 | 1.0871e-10 | 5.0383e-09 | 3.8424e-09 | 2.0243e-10 | 5.4914e-10 | 2.2811e-10 | 1.1389e-11 | 412826.312
502849.938 | 3.2116e-09 | 3.6801e-09 | 1.086e-10 | 5.0421e-09 | 3.8471e-09 | 2.033e-10 | 5.5114e-10 | 2.2699e-10 | 1.1508e-11 | 412838.469
502862.125 | 3.1739e-09 | 3.703e-09 | 1.0843e-10 | 5.0823e-09 | 3.8105e-09 | 2.0249e-10 | 5.4423e-10 | 2.2407e-10 | 1.1504e-11 | 412850.656
502874.281 | 3.2085e-09 | 3.6837e-09 | 1.0951e-10 | 5.0122e-09 | 3.8437e-09 | 2.026e-10 | 5.5136e-10 | 2.2921e-10 | 1.1496e-11 | 412862.812
502886.438 | 3.2265e-09 | 3.7111e-09 | 1.0856e-10 | 5.1067e-09 | 3.8706e-09 | 2.0297e-10 | 5.5278e-10 | 2.2727e-10 | 1.1352e-11 | 412874.969
502898.625 | 3.2133e-09 | 3.7061e-09 | 1.0866e-10 | 5.0402e-09 | 3.8744e-09 | 2.0316e-10 | 5.4171e-10 | 2.2667e-10 | 1.1323e-11 | 412887.156
502910.781 | 3.1815e-09 | 3.6884e-09 | 1.0831e-10 | 5.0422e-09 | 3.846e-09 | 2.0491e-10 | 5.4635e-10 | 2.2832e-10 | 1.1494e-11 | 412899.312
502922.938 | 3.2285e-09 | 3.74e-09 | 1.0784e-10 | 5.1029e-09 | 3.868e-09 | 2.0425e-10 | 5.4756e-10 | 2.283e-10 | 1.1397e-11 | 412911.469
502935.125 | 3.2e-09 | 3.721e-09 | 1.0897e-10 | 5.0851e-09 | 3.8602e-09 | 2.0569e-10 | 5.4305e-10 | 2.2616e-10 | 1.1556e-11 | 412923.656
502947.281 | 3.2447e-09 | 3.723e-09 | 1.0836e-10 | 5.0299e-09 | 3.883e-09 | 2.0412e-10 | 5.5099e-10 | 2.2575e-10 | 1.1381e-11 | 412935.812
502959.438 | 3.2211e-09 | 3.7193e-09 | 1.0942e-10 | 5.0575e-09 | 3.8671e-09 | 2.049e-10 | 5.4981e-10 | 2.26e-10 | 1.1257e-11 | 412947.969
502971.625 | 3.1998e-09 | 3.7237e-09 | 1.0971e-10 | 5.0768e-09 | 3.8697e-09 | 2.0407e-10 | 5.5648e-10 | 2.2705e-10 | 1.1426e-11 | 412960.156
502983.781 | 3.2476e-09 | 3.7236e-09 | 1.0777e-10 | 5.0497e-09 | 3.8865e-09 | 2.0406e-10 | 5.6446e-10 | 2.2624e-10 | 1.1411e-11 | 412972.312
502995.938 | 3.2479e-09 | 3.6855e-09 | 1.0901e-10 | 5.0721e-09 | 3.8623e-09 | 2.0416e-10 | 5.5483e-10 | 2.2706e-10 | 1.1552e-11 | 412984.469
503008.125 | 3.2348e-09 | 3.71e-09 | 1.0866e-10 | 5.0092e-09 | 3.8567e-09 | 2.0531e-10 | 5.4868e-10 | 2.2684e-10 | 1.1733e-11 | 412996.656
503020.281 | 3.2174e-09 | 3.7035e-09 | 1.0829e-10 | 5.0936e-09 | 3.8435e-09 | 2.0634e-10 | 5.5033e-10 | 2.2743e-10 | 1.1473e-11 | 413008.812
503032.438 | 3.2199e-09 | 3.7288e-09 | 1.0878e-10 | 5.1048e-09 | 3.8643e-09 | 2.0513e-10 | 5.5112e-10 | 2.2727e-10 | 1.1473e-11 | 413020.969
503044.625 | 3.2596e-09 | 3.7382e-09 | 1.1131e-10 | 5.0816e-09 | 3.8783e-09 | 2.0338e-10 | 5.4991e-10 | 2.244e-10 | 1.1376e-11 | 413033.156
503056.781 | 3.2304e-09 | 3.7106e-09 | 1.0823e-10 | 5.0865e-09 | 3.8411e-09 | 2.0152e-10 | 5.5426e-10 | 2.2603e-10 | 1.1498e-11 | 413045.312
503068.938 | 3.225e-09 | 3.7094e-09 | 1.0948e-10 | 5.0954e-09 | 3.8453e-09 | 2.0345e-10 | 5.492e-10 | 2.264e-10 | 1.1351e-11 | 413057.469
503081.125 | 3.1893e-09 | 3.7243e-09 | 1.0682e-10 | 5.0979e-09 | 3.8174e-09 | 2.0389e-10 | 5.4729e-10 | 2.2824e-10 | 1.1559e-11 | 413069.656
503093.281 | 3.1951e-09 | 3.6847e-09 | 1.0847e-10 | 5.0241e-09 | 3.8596e-09 | 2.0412e-10 | 5.4884e-10 | 2.2536e-10 | 1.1516e-11 | 413081.812
503105.438 | 3.2106e-09 | 3.6963e-09 | 1.0856e-10 | 5.0753e-09 | 3.8745e-09 | 2.0328e-10 | 5.4444e-10 | 2.2397e-10 | 1.1446e-11 | 413093.969
503117.625 | 3.1809e-09 | 3.6925e-09 | 1.0965e-10 | 5.011e-09 | 3.8438e-09 | 2.0545e-10 | 5.4719e-10 | 2.2885e-10 | 1.1373e-11 | 413106.156
503129.781 | 3.2332e-09 | 3.7277e-09 | 1.07e-10 | 4.9932e-09 | 3.8356e-09 | 2.0489e-10 | 5.5958e-10 | 2.2343e-10 | 1.1522e-11 | 413118.312
503141.938 | 3.1926e-09 | 3.699e-09 | 1.0867e-10 | 5.0609e-09 | 3.8785e-09 | 2.0083e-10 | 5.4849e-10 | 2.2381e-10 | 1.136e-11 | 413130.469
503154.125 | 3.2209e-09 | 3.6941e-09 | 1.0811e-10 | 5.0338e-09 | 3.8319e-09 | 2.0248e-10 | 5.5787e-10 | 2.254e-10 | 1.1456e-11 | 413142.656
503166.281 | 3.2314e-09 | 3.7152e-09 | 1.0818e-10 | 5.0306e-09 | 3.8402e-09 | 2.0362e-10 | 5.4416e-10 | 2.2591e-10 | 1.1479e-11 | 413154.812
503178.438 | 3.2094e-09 | 3.7013e-09 | 1.0887e-10 | 5.0986e-09 | 3.8095e-09 | 2.0322e-10 | 5.4852e-10 | 2.2655e-10 | 1.1426e-11 | 413166.969
503190.625 | 3.2169e-09 | 3.7363e-09 | 1.0689e-10 | 5.0157e-09 | 3.8404e-09 | 2.0351e-10 | 5.5188e-10 | 2.2505e-10 | 1.1482e-11 | 413179.156
503202.781 | 3.2297e-09 | 3.7325e-09 | 1.0911e-10 | 5.0145e-09 | 3.8446e-09 | 2.0346e-10 | 5.4825e-10 | 2.2584e-10 | 1.1589e-11 | 413191.312
503214.938 | 3.1813e-09 | 3.6792e-09 | 1.0905e-10 | 5.0642e-09 | 3.8303e-09 | 2.0488e-10 | 5.5029e-10 | 2.2616e-10 | 1.1526e-11 | 413203.469
503227.125 | 3.1843e-09 | 3.7119e-09 | 1.0827e-10 | 5.0143e-09 | 3.8376e-09 | 2.0322e-10 | 5.5649e-10 | 2.2473e-10 | 1.128e-11 | 413215.656
503239.281 | 3.2533e-09 | 3.6923e-09 | 1.0911e-10 | 5.0624e-09 | 3.8315e-09 | 2.0325e-10 | 5.513e-10 | 2.2557e-10 | 1.1325e-11 | 413227.812
503251.469 | 3.2182e-09 | 3.7119e-09 | 1.0949e-10 | 5.0181e-09 | 3.8393e-09 | 2.0406e-10 | 5.4524e-10 | 2.2761e-10 | 1.1585e-11 | 413240
503263.625 | 3.2095e-09 | 3.6716e-09 | 1.0798e-10 | 5.0358e-09 | 3.8583e-09 | 2.0315e-10 | 5.4862e-10 | 2.2587e-10 | 1.1308e-11 | 413252.156
503275.781 | 3.1867e-09 | 3.7214e-09 | 1.0756e-10 | 5.0919e-09 | 3.8572e-09 | 2.0372e-10 | 5.4825e-10 | 2.2568e-10 | 1.1442e-11 | 413264.312
503287.969 | 3.1944e-09 | 3.6848e-09 | 1.0766e-10 | 5.0419e-09 | 3.8308e-09 | 2.0185e-10 | 5.4998e-10 | 2.249e-10 | 1.148e-11 | 413276.5
503300.125 | 3.2043e-09 | 3.7136e-09 | 1.0877e-10 | 5.0554e-09 | 3.8395e-09 | 2.0396e-10 | 5.5244e-10 | 2.2434e-10 | 1.1315e-11 | 413288.656
503312.281 | 3.2338e-09 | 3.6713e-09 | 1.0853e-10 | 5.0116e-09 | 3.8697e-09 | 2.0101e-10 | 5.4937e-10 | 2.2523e-10 | 1.1371e-11 | 413300.812
503324.469 | 3.2279e-09 | 3.7308e-09 | 1.0862e-10 | 5.0786e-09 | 3.8102e-09 | 2.0313e-10 | 5.5086e-10 | 2.2272e-10 | 1.1554e-11 | 413313
503336.625 | 3.2069e-09 | 3.7273e-09 | 1.0851e-10 | 5.0062e-09 | 3.8582e-09 | 2.0283e-10 | 5.4636e-10 | 2.2458e-10 | 1.1327e-11 | 413325.156
503348.781 | 3.2326e-09 | 3.7175e-09 | 1.0779e-10 | 5.0718e-09 | 3.8617e-09 | 2.0395e-10 | 5.502e-10 | 2.2538e-10 | 1.1511e-11 | 413337.312
503360.969 | 3.2201e-09 | 3.7326e-09 | 1.0888e-10 | 5.0648e-09 | 3.8348e-09 | 2.0215e-10 | 5.5048e-10 | 2.262e-10 | 1.1465e-11 | 413349.5
503373.125 | 3.1838e-09 | 3.7348e-09 | 1.0931e-10 | 5.0485e-09 | 3.8324e-09 | 2.0372e-10 | 5.5201e-10 | 2.2577e-10 | 1.1658e-11 | 413361.656
503385.281 | 3.2201e-09 | 3.6853e-09 | 1.0856e-10 | 5.0699e-09 | 3.8473e-09 | 2.0294e-10 | 5.5308e-10 | 2.2816e-10 | 1.1535e-11 | 413373.812
503397.469 | 3.204e-09 | 3.7481e-09 | 1.0862e-10 | 5.0407e-09 | 3.8499e-09 | 2.0426e-10 | 5.5267e-10 | 2.2561e-10 | 1.1376e-11 | 413386
503409.625 | 3.199e-09 | 3.7363e-09 | 1.0831e-10 | 5.0099e-09 | 3.8761e-09 | 2.0286e-10 | 5.5247e-10 | 2.2353e-10 | 1.1413e-11 | 413398.156
503421.781 | 3.2238e-09 | 3.7147e-09 | 1.0798e-10 | 5.0454e-09 | 3.814e-09 | 2.0387e-10 | 5.4964e-10 | 2.2583e-10 | 1.1442e-11 | 413410.312
503433.969 | 3.1746e-09 | 3.7375e-09 | 1.0652e-10 | 5.056e-09 | 3.8496e-09 | 2.0459e-10 | 5.4922e-10 | 2.2295e-10 | 1.144e-11 | 413422.5
503446.125 | 3.2145e-09 | 3.7365e-09 | 1.0937e-10 | 5.0432e-09 | 3.8112e-09 | 2.0463e-10 | 5.4614e-10 | 2.2427e-10 | 1.1537e-11 | 413434.656
503458.281 | 3.2121e-09 | 3.6916e-09 | 1.0725e-10 | 5.0839e-09 | 3.8317e-09 | 2.0472e-10 | 5.488e-10 | 2.2407e-10 | 1.1334e-11 | 413446.812
503470.469 | 3.2157e-09 | 3.6939e-09 | 1.0703e-10 | 5.0104e-09 | 3.8623e-09 | 2.0278e-10 | 5.5378e-10 | 2.259e-10 | 1.1498e-11 | 413459
503482.625 | 3.1918e-09 | 3.6984e-09 | 1.0869e-10 | 5.0073e-09 | 3.7842e-09 | 2.0322e-10 | 5.5409e-10 | 2.2406e-10 | 1.1318e-11 | 413471.156
503494.781 | 3.1989e-09 | 3.7083e-09 | 1.0927e-10 | 5.103e-09 | 3.8569e-09 | 2.0404e-10 | 5.4766e-10 | 2.2608e-10 | 1.1585e-11 | 413483.312
503506.969 | 3.2178e-09 | 3.717e-09 | 1.0815e-10 | 5.0095e-09 | 3.8252e-09 | 2.063e-10 | 5.4419e-10 | 2.2416e-10 | 1.1367e-11 | 413495.5
503519.125 | 3.2035e-09 | 3.7223e-09 | 1.0822e-10 | 5.0256e-09 | 3.8432e-09 | 2.055e-10 | 5.4956e-10 | 2.2504e-10 | 1.1606e-11 | 413507.656
503531.281 | 3.1981e-09 | 3.6909e-09 | 1.0897e-10 | 5.1205e-09 | 3.8513e-09 | 2.0321e-10 | 5.4842e-10 | 2.2575e-10 | 1.1233e-11 | 413519.812
503543.469 | 3.168e-09 | 3.6325e-09 | 1.0844e-10 | 5.0243e-09 | 3.8303e-09 | 2.0377e-10 | 5.4808e-10 | 2.2487e-10 | 1.1471e-11 | 413532
503555.625 | 3.197e-09 | 3.715e-09 | 1.0866e-10 | 5.0327e-09 | 3.8201e-09 | 2.0182e-10 | 5.4722e-10 | 2.224e-10 | 1.141e-11 | 413544.156
503567.781 | 3.1787e-09 | 3.6663e-09 | 1.0808e-10 | 5.0158e-09 | 3.8515e-09 | 2.0211e-10 | 5.4301e-10 | 2.2379e-10 | 1.1163e-11 | 413556.312
503579.969 | 3.1916e-09 | 3.7064e-09 | 1.0745e-10 | 5.0492e-09 | 3.8354e-09 | 2.0353e-10 | 5.499e-10 | 2.2359e-10 | 1.1198e-11 | 413568.5
503592.125 | 3.1896e-09 | 3.7038e-09 | 1.073e-10 | 5.0388e-09 | 3.8655e-09 | 2.033e-10 | 5.5091e-10 | 2.246e-10 | 1.1557e-11 | 413580.656
503604.313 | 3.1864e-09 | 3.7142e-09 | 1.0788e-10 | 5.0611e-09 | 3.8219e-09 | 1.9999e-10 | 5.4656e-10 | 2.2518e-10 | 1.1482e-11 | 413592.844
503616.469 | 3.2015e-09 | 3.6975e-09 | 1.0704e-10 | 5.018e-09 | 3.8537e-09 | 2.0063e-10 | 5.4024e-10 | 2.2377e-10 | 1.1328e-11 | 413605
503628.625 | 3.1774e-09 | 3.687e-09 | 1.0903e-10 | 5.0292e-09 | 3.8328e-09 | 2.0368e-10 | 5.4683e-10 | 2.2135e-10 | 1.1491e-11 | 413617.156
503640.813 | 3.186e-09 | 3.6801e-09 | 1.091e-10 | 5.0533e-09 | 3.8625e-09 | 2.0393e-10 | 5.4785e-10 | 2.2356e-10 | 1.1435e-11 | 413629.344
503652.969 | 3.2072e-09 | 3.7006e-09 | 1.0842e-10 | 5.009e-09 | 3.8372e-09 | 2.0054e-10 | 5.4502e-10 | 2.2323e-10 | 1.131e-11 | 413641.5
503665.125 | 3.1357e-09 | 3.6984e-09 | 1.0812e-10 | 5.029e-09 | 3.8387e-09 | 2.0062e-10 | 5.4474e-10 | 2.2446e-10 | 1.1225e-11 | 413653.656
503677.313 | 3.2037e-09 | 3.6757e-09 | 1.0799e-10 | 5.052e-09 | 3.8597e-09 | 2.0136e-10 | 5.5166e-10 | 2.2626e-10 | 1.1297e-11 | 413665.844
503689.469 | 3.1653e-09 | 3.71e-09 | 1.0884e-10 | 5.0162e-09 | 3.8528e-09 | 2.028e-10 | 5.4652e-10 | 2.2508e-10 | 1.1227e-11 | 413678
503701.625 | 3.1981e-09 | 3.6643e-09 | 1.0675e-10 | 5.0312e-09 | 3.8128e-09 | 2.0384e-10 | 5.5178e-10 | 2.2537e-10 | 1.1402e-11 | 413690.156
503713.813 | 3.1742e-09 | 3.6765e-09 | 1.0869e-10 | 5.0162e-09 | 3.8036e-09 | 2.0094e-10 | 5.486e-10 | 2.2508e-10 | 1.1247e-11 | 413702.344
503725.969 | 3.1532e-09 | 3.6587e-09 | 1.0851e-10 | 5.0054e-09 | 3.8304e-09 | 2.015e-10 | 5.5082e-10 | 2.231e-10 | 1.1174e-11 | 413714.5
503738.125 | 3.1774e-09 | 3.6771e-09 | 1.0707e-10 | 5.0315e-09 | 3.8296e-09 | 2.0084e-10 | 5.478e-10 | 2.2423e-10 | 1.1331e-11 | 413726.656
503750.313 | 3.2368e-09 | 3.6823e-09 | 1.0923e-10 | 5.0084e-09 | 3.8598e-09 | 2.0182e-10 | 5.5256e-10 | 2.2586e-10 | 1.1342e-11 | 413738.844
503762.469 | 3.1544e-09 | 3.6781e-09 | 1.0917e-10 | 5.0481e-09 | 3.8362e-09 | 2.0181e-10 | 5.4281e-10 | 2.2534e-10 | 1.1467e-11 | 413751
503774.625 | 3.1816e-09 | 3.6738e-09 | 1.089e-10 | 5.0517e-09 | 3.8165e-09 | 2.0455e-10 | 5.4976e-10 | 2.2523e-10 | 1.1421e-11 | 413763.156
503786.813 | 3.189e-09 | 3.7037e-09 | 1.0755e-10 | 5.017e-09 | 3.8e-09 | 2.0238e-10 | 5.5197e-10 | 2.2579e-10 | 1.1389e-11 | 413775.344
503798.969 | 3.2045e-09 | 3.6953e-09 | 1.0732e-10 | 5.0588e-09 | 3.8283e-09 | 2.0236e-10 | 5.4845e-10 | 2.2399e-10 | 1.1251e-11 | 413787.5
503811.125 | 3.1563e-09 | 3.695e-09 | 1.0744e-10 | 5.0205e-09 | 3.8077e-09 | 2.0193e-10 | 5.4954e-10 | 2.2749e-10 | 1.1386e-11 | 413799.656
503823.313 | 3.1922e-09 | 3.6554e-09 | 1.0765e-10 | 5.0309e-09 | 3.8232e-09 | 1.9992e-10 | 5.4495e-10 | 2.2556e-10 | 1.1186e-11 | 413811.844
503835.469 | 3.1833e-09 | 3.6869e-09 | 1.085e-10 | 4.9975e-09 | 3.8139e-09 | 2.0335e-10 | 5.4183e-10 | 2.23e-10 | 1.1314e-11 | 413824
503847.625 | 3.1842e-09 | 3.7049e-09 | 1.0737e-10 | 5.0251e-09 | 3.8464e-09 | 2.0251e-10 | 5.4851e-10 | 2.2483e-10 | 1.134e-11 | 413836.156
503859.813 | 3.1795e-09 | 3.7036e-09 | 1.0821e-10 | 5.037e-09 | 3.8169e-09 | 2.0262e-10 | 5.4472e-10 | 2.2486e-10 | 1.1342e-11 | 413848.344
503871.969 | 3.165e-09 | 3.68e-09 | 1.0735e-10 | 5.0604e-09 | 3.8486e-09 | 2.0398e-10 | 5.456e-10 | 2.2828e-10 | 1.1374e-11 | 413860.5
503884.125 | 3.1765e-09 | 3.7002e-09 | 1.0792e-10 | 5.0529e-09 | 3.8485e-09 | 2.0272e-10 | 5.4643e-10 | 2.2253e-10 | 1.1437e-11 | 413872.656
503896.313 | 3.1825e-09 | 3.685e-09 | 1.0819e-10 | 5.0608e-09 | 3.8678e-09 | 2.0239e-10 | 5.4797e-10 | 2.2102e-10 | 1.1416e-11 | 413884.844
503908.469 | 3.2253e-09 | 3.6919e-09 | 1.0868e-10 | 5.0991e-09 | 3.8348e-09 | 2.0304e-10 | 5.4774e-10 | 2.2341e-10 | 1.1422e-11 | 413897
503920.625 | 3.2094e-09 | 3.7058e-09 | 1.0808e-10 | 5.0247e-09 | 3.8358e-09 | 2.0223e-10 | 5.4089e-10 | 2.2499e-10 | 1.1368e-11 | 413909.156
503932.813 | 3.2045e-09 | 3.6749e-09 | 1.0814e-10 | 5.0499e-09 | 3.8103e-09 | 2.0252e-10 | 5.4463e-10 | 2.2634e-10 | 1.1445e-11 | 413921.344
503944.969 | 3.231e-09 | 3.7196e-09 | 1.0867e-10 | 5.0402e-09 | 3.8232e-09 | 2.0516e-10 | 5.4699e-10 | 2.2419e-10 | 1.1532e-11 | 413933.5
503957.125 | 3.2111e-09 | 3.6742e-09 | 1.0884e-10 | 5.0429e-09 | 3.8116e-09 | 2.0306e-10 | 5.467e-10 | 2.2439e-10 | 1.1055e-11 | 413945.656
503969.313 | 3.1721e-09 | 3.7072e-09 | 1.0819e-10 | 5.051e-09 | 3.8275e-09 | 2.0418e-10 | 5.4934e-10 | 2.2324e-10 | 1.1414e-11 | 413957.844
503981.469 | 3.1774e-09 | 3.6668e-09 | 1.069e-10 | 4.9684e-09 | 3.7913e-09 | 2.0009e-10 | 5.4052e-10 | 2.231e-10 | 1.1303e-11 | 413970
503993.656 | 3.1848e-09 | 3.6974e-09 | 1.0805e-10 | 4.9829e-09 | 3.7915e-09 | 2.0185e-10 | 5.4613e-10 | 2.2388e-10 | 1.1384e-11 | 413982.187
504005.813 | 3.2025e-09 | 3.6887e-09 | 1.0733e-10 | 5.0661e-09 | 3.8553e-09 | 2.0231e-10 | 5.5091e-10 | 2.2513e-10 | 1.127e-11 | 413994.344
504017.969 | 3.1859e-09 | 3.6625e-09 | 1.0796e-10 | 5.0869e-09 | 3.8496e-09 | 2.0164e-10 | 5.4821e-10 | 2.2646e-10 | 1.1352e-11 | 414006.5
504030.156 | 3.1948e-09 | 3.6821e-09 | 1.0818e-10 | 4.9926e-09 | 3.8014e-09 | 2.0285e-10 | 5.4949e-10 | 2.253e-10 | 1.136e-11 | 414018.687
504042.313 | 3.2505e-09 | 3.6882e-09 | 1.0724e-10 | 5.0333e-09 | 3.8368e-09 | 2.0073e-10 | 5.4654e-10 | 2.2241e-10 | 1.1324e-11 | 414030.844
504054.469 | 3.2098e-09 | 3.6537e-09 | 1.0828e-10 | 5.027e-09 | 3.8309e-09 | 2.0262e-10 | 5.4439e-10 | 2.2616e-10 | 1.1473e-11 | 414043
504066.656 | 3.2015e-09 | 3.688e-09 | 1.068e-10 | 5.042e-09 | 3.8295e-09 | 2.0009e-10 | 5.5015e-10 | 2.2263e-10 | 1.133e-11 | 414055.187
504078.813 | 3.2097e-09 | 3.6496e-09 | 1.058e-10 | 5.016e-09 | 3.8037e-09 | 2.0338e-10 | 5.4632e-10 | 2.2355e-10 | 1.1534e-11 | 414067.344
504090.969 | 3.188e-09 | 3.6725e-09 | 1.0836e-10 | 5.0366e-09 | 3.8282e-09 | 2.0219e-10 | 5.4484e-10 | 2.2284e-10 | 1.1277e-11 | 414079.5
504103.156 | 3.2069e-09 | 3.685e-09 | 1.0769e-10 | 4.9939e-09 | 3.8081e-09 | 2.0124e-10 | 5.4537e-10 | 2.247e-10 | 1.1442e-11 | 414091.687
504115.313 | 3.1633e-09 | 3.6555e-09 | 1.0858e-10 | 5.0088e-09 | 3.8244e-09 | 2.0142e-10 | 5.4755e-10 | 2.2316e-10 | 1.1401e-11 | 414103.844
504127.469 | 3.1788e-09 | 3.6779e-09 | 1.077e-10 | 4.9863e-09 | 3.8037e-09 | 2.0168e-10 | 5.4743e-10 | 2.2366e-10 | 1.1386e-11 | 414116
504139.656 | 3.2085e-09 | 3.6956e-09 | 1.0702e-10 | 5.0477e-09 | 3.8294e-09 | 2.0377e-10 | 5.4749e-10 | 2.2389e-10 | 1.1468e-11 | 414128.187
504151.813 | 3.2234e-09 | 3.6551e-09 | 1.0702e-10 | 5.005e-09 | 3.803e-09 | 2.0123e-10 | 5.4632e-10 | 2.2526e-10 | 1.1498e-11 | 414140.344
504163.969 | 3.1853e-09 | 3.701e-09 | 1.0776e-10 | 5.0118e-09 | 3.8201e-09 | 2.0125e-10 | 5.4551e-10 | 2.241e-10 | 1.1409e-11 | 414152.5
504176.156 | 3.1695e-09 | 3.6941e-09 | 1.0758e-10 | 4.995e-09 | 3.8152e-09 | 2.0009e-10 | 5.4972e-10 | 2.2769e-10 | 1.1281e-11 | 414164.687
504188.313 | 3.1738e-09 | 3.6662e-09 | 1.0821e-10 | 4.9943e-09 | 3.8111e-09 | 2.0232e-10 | 5.3978e-10 | 2.2473e-10 | 1.1398e-11 | 414176.844
504200.469 | 3.1981e-09 | 3.6643e-09 | 1.0828e-10 | 5.0264e-09 | 3.8354e-09 | 2.0073e-10 | 5.4769e-10 | 2.2568e-10 | 1.1398e-11 | 414189
504212.656 | 3.17e-09 | 3.6841e-09 | 1.0871e-10 | 5.0235e-09 | 3.8312e-09 | 2.0282e-10 | 5.4472e-10 | 2.241e-10 | 1.1281e-11 | 414201.187
504224.813 | 3.1727e-09 | 3.7262e-09 | 1.084e-10 | 5.0325e-09 | 3.8269e-09 | 2.0301e-10 | 5.46e-10 | 2.2378e-10 | 1.15e-11 | 414213.344
504236.969 | 3.2103e-09 | 3.6945e-09 | 1.088e-10 | 5.0774e-09 | 3.8068e-09 | 2.0229e-10 | 5.4822e-10 | 2.2347e-10 | 1.148e-11 | 414225.5
504249.156 | 3.1585e-09 | 3.6655e-09 | 1.0822e-10 | 4.9942e-09 | 3.8187e-09 | 2.0249e-10 | 5.5103e-10 | 2.2533e-10 | 1.1567e-11 | 414237.687
504261.313 | 3.1924e-09 | 3.6589e-09 | 1.087e-10 | 5.0287e-09 | 3.8992e-09 | 2.0442e-10 | 5.4659e-10 | 2.2457e-10 | 1.1385e-11 | 414249.844
504273.469 | 3.1823e-09 | 3.7371e-09 | 1.0806e-10 | 5.0619e-09 | 3.8604e-09 | 2.049e-10 | 5.4535e-10 | 2.234e-10 | 1.1453e-11 | 414262
504285.656 | 3.2118e-09 | 3.7008e-09 | 1.0829e-10 | 5.0298e-09 | 3.8502e-09 | 2.0268e-10 | 5.4487e-10 | 2.2332e-10 | 1.1375e-11 | 414274.187
504297.813 | 3.165e-09 | 3.6542e-09 | 1.0924e-10 | 5.035e-09 | 3.8179e-09 | 2.0641e-10 | 5.5106e-10 | 2.2634e-10 | 1.1391e-11 | 414286.344
504309.969 | 3.1773e-09 | 3.6999e-09 | 1.0817e-10 | 5.0251e-09 | 3.8223e-09 | 2.0346e-10 | 5.5139e-10 | 2.2479e-10 | 1.1431e-11 | 414298.5
504322.156 | 3.1612e-09 | 3.6972e-09 | 1.0842e-10 | 5.0845e-09 | 3.9005e-09 | 2.0432e-10 | 5.5255e-10 | 2.2475e-10 | 1.1552e-11 | 414310.687
504334.313 | 3.1982e-09 | 3.6901e-09 | 1.0956e-10 | 5.1041e-09 | 3.8604e-09 | 2.0458e-10 | 5.5125e-10 | 2.2664e-10 | 1.1491e-11 | 414322.844
504346.469 | 3.1998e-09 | 3.7441e-09 | 1.0948e-10 | 5.1216e-09 | 3.856e-09 | 2.0251e-10 | 5.5244e-10 | 2.2598e-10 | 1.1361e-11 | 414335
504358.656 | 3.1815e-09 | 3.7263e-09 | 1.0741e-10 | 5.0641e-09 | 3.8462e-09 | 2.0277e-10 | 5.508e-10 | 2.2803e-10 | 1.1538e-11 | 414347.187
504370.813 | 3.193e-09 | 3.7042e-09 | 1.0895e-10 | 5.0183e-09 | 3.8489e-09 | 2.048e-10 | 5.5591e-10 | 2.2711e-10 | 1.1476e-11 | 414359.344
504383 | 3.1867e-09 | 3.7054e-09 | 1.0749e-10 | 5.1206e-09 | 3.8456e-09 | 2.0482e-10 | 5.5895e-10 | 2.271e-10 | 1.1492e-11 | 414371.531
504395.156 | 3.2038e-09 | 3.6948e-09 | 1.0885e-10 | 5.0765e-09 | 3.8612e-09 | 2.0321e-10 | 5.5484e-10 | 2.2511e-10 | 1.1641e-11 | 414383.687
504407.313 | 3.184e-09 | 3.6706e-09 | 1.0781e-10 | 5.0957e-09 | 3.8671e-09 | 2.0196e-10 | 5.5355e-10 | 2.2743e-10 | 1.1384e-11 | 414395.844
504419.5 | 3.2062e-09 | 3.6892e-09 | 1.0809e-10 | 5.0352e-09 | 3.8455e-09 | 2.0378e-10 | 5.5308e-10 | 2.2809e-10 | 1.1407e-11 | 414408.031
504431.656 | 3.2073e-09 | 3.6809e-09 | 1.0785e-10 | 5.0494e-09 | 3.8488e-09 | 2.0324e-10 | 5.4876e-10 | 2.2456e-10 | 1.1393e-11 | 414420.187
504443.813 | 3.2189e-09 | 3.6586e-09 | 1.0929e-10 | 5.0827e-09 | 3.8524e-09 | 2.0331e-10 | 5.5439e-10 | 2.2666e-10 | 1.1281e-11 | 414432.344
504456 | 3.2325e-09 | 3.6469e-09 | 1.0804e-10 | 5.0573e-09 | 3.8171e-09 | 2.0413e-10 | 5.5567e-10 | 2.2554e-10 | 1.1518e-11 | 414444.531
504468.156 | 3.1998e-09 | 3.655e-09 | 1.0743e-10 | 5.08e-09 | 3.8832e-09 | 2.0329e-10 | 5.61e-10 | 2.2483e-10 | 1.1207e-11 | 414456.687
504480.313 | 3.1908e-09 | 3.6926e-09 | 1.0828e-10 | 5.0639e-09 | 3.8225e-09 | 2.0442e-10 | 5.4518e-10 | 2.2439e-10 | 1.1529e-11 | 414468.844
504492.5 | 3.1652e-09 | 3.7113e-09 | 1.0835e-10 | 5.0646e-09 | 3.8149e-09 | 2.0377e-10 | 5.5577e-10 | 2.2735e-10 | 1.144e-11 | 414481.031
504504.656 | 3.1612e-09 | 3.7086e-09 | 1.0701e-10 | 5.0469e-09 | 3.8427e-09 | 2.0196e-10 | 5.4662e-10 | 2.2439e-10 | 1.1529e-11 | 414493.187
504516.813 | 3.213e-09 | 3.673e-09 | 1.0772e-10 | 5.0054e-09 | 3.811e-09 | 2.0266e-10 | 5.5381e-10 | 2.2354e-10 | 1.1278e-11 | 414505.344
504529 | 3.2145e-09 | 3.6743e-09 | 1.0764e-10 | 5.0213e-09 | 3.8591e-09 | 2.0159e-10 | 5.4771e-10 | 2.2552e-10 | 1.1397e-11 | 414517.531
504541.156 | 3.1922e-09 | 3.7043e-09 | 1.0791e-10 | 5.0323e-09 | 3.844e-09 | 2.0447e-10 | 5.4538e-10 | 2.2689e-10 | 1.1393e-11 | 414529.687
504553.313 | 3.1976e-09 | 3.6781e-09 | 1.0818e-10 | 5.0581e-09 | 3.8396e-09 | 2.0229e-10 | 5.4825e-10 | 2.2575e-10 | 1.1205e-11 | 414541.844
504565.5 | 3.1351e-09 | 3.6389e-09 | 1.0866e-10 | 5.0186e-09 | 3.8463e-09 | 2.0256e-10 | 5.4641e-10 | 2.2465e-10 | 1.1429e-11 | 414554.031
504577.656 | 3.1785e-09 | 3.6889e-09 | 1.0909e-10 | 5.0304e-09 | 3.8415e-09 | 2.02e-10 | 5.5068e-10 | 2.2465e-10 | 1.1417e-11 | 414566.187
504589.813 | 3.1547e-09 | 3.6932e-09 | 1.0834e-10 | 5.0603e-09 | 3.8182e-09 | 2.0178e-10 | 5.5033e-10 | 2.2502e-10 | 1.1255e-11 | 414578.344
504602 | 3.1971e-09 | 3.6873e-09 | 1.0912e-10 | 5.0231e-09 | 3.8055e-09 | 2.0256e-10 | 5.517e-10 | 2.2345e-10 | 1.133e-11 | 414590.531
504614.156 | 3.2287e-09 | 3.6829e-09 | 1.0757e-10 | 5.0487e-09 | 3.8096e-09 | 2.0262e-10 | 5.5069e-10 | 2.2592e-10 | 1.149e-11 | 414602.687
504626.313 | 3.1718e-09 | 3.684e-09 | 1.0792e-10 | 5.0233e-09 | 3.8369e-09 | 2.0465e-10 | 5.5397e-10 | 2.2501e-10 | 1.143e-11 | 414614.844
504638.5 | 3.1949e-09 | 3.6811e-09 | 1.0832e-10 | 5.0707e-09 | 3.832e-09 | 2.0399e-10 | 5.5805e-10 | 2.2551e-10 | 1.1393e-11 | 414627.031
504650.656 | 3.2208e-09 | 3.681e-09 | 1.0841e-10 | 5.0317e-09 | 3.8057e-09 | 2.0138e-10 | 5.5201e-10 | 2.2353e-10 | 1.1378e-11 | 414639.187
504662.813 | 3.1683e-09 | 3.6489e-09 | 1.0829e-10 | 4.9823e-09 | 3.8161e-09 | 2.0098e-10 | 5.4705e-10 | 2.2369e-10 | 1.1282e-11 | 414651.344
504675 | 3.1852e-09 | 3.6781e-09 | 1.0741e-10 | 5.0367e-09 | 3.8188e-09 | 2.0244e-10 | 5.4523e-10 | 2.257e-10 | 1.1446e-11 | 414663.531
504687.156 | 3.1847e-09 | 3.6563e-09 | 1.0897e-10 | 5.0529e-09 | 3.8369e-09 | 2.0265e-10 | 5.4422e-10 | 2.2588e-10 | 1.151e-11 | 414675.687
504699.313 | 3.1631e-09 | 3.6607e-09 | 1.0905e-10 | 5.0229e-09 | 3.8197e-09 | 2.0037e-10 | 5.4796e-10 | 2.2589e-10 | 1.1491e-11 | 414687.844
504711.5 | 3.2078e-09 | 3.6946e-09 | 1.0755e-10 | 5.0702e-09 | 3.823e-09 | 2.06e-10 | 5.4902e-10 | 2.2606e-10 | 1.1557e-11 | 414700.031
504723.656 | 3.1772e-09 | 3.667e-09 | 1.0894e-10 | 5.0227e-09 | 3.834e-09 | 2.0142e-10 | 5.492e-10 | 2.2644e-10 | 1.1406e-11 | 414712.187
504735.813 | 3.1965e-09 | 3.6703e-09 | 1.0732e-10 | 5.0774e-09 | 3.8182e-09 | 2.0171e-10 | 5.5655e-10 | 2.2438e-10 | 1.1415e-11 | 414724.344
504748 | 3.1654e-09 | 3.6424e-09 | 1.0844e-10 | 4.9846e-09 | 3.8166e-09 | 2.0282e-10 | 5.4945e-10 | 2.2505e-10 | 1.1286e-11 | 414736.531
504760.156 | 3.2206e-09 | 3.7274e-09 | 1.086e-10 | 5.0251e-09 | 3.8346e-09 | 2.0208e-10 | 5.5241e-10 | 2.2601e-10 | 1.1461e-11 | 414748.687
504772.344 | 3.2083e-09 | 3.707e-09 | 1.0833e-10 | 4.9686e-09 | 3.8243e-09 | 2.0262e-10 | 5.4262e-10 | 2.2696e-10 | 1.1441e-11 | 414760.875
504784.5 | 3.1849e-09 | 3.6654e-09 | 1.0848e-10 | 5.0001e-09 | 3.7985e-09 | 2.0443e-10 | 5.4268e-10 | 2.2696e-10 | 1.116e-11 | 414773.031
504796.656 | 3.1968e-09 | 3.6788e-09 | 1.085e-10 | 5.0485e-09 | 3.807e-09 | 2.0278e-10 | 5.4195e-10 | 2.2548e-10 | 1.1218e-11 | 414785.187
504808.844 | 3.1928e-09 | 3.7219e-09 | 1.0728e-10 | 5.0246e-09 | 3.7906e-09 | 2.0246e-10 | 5.4745e-10 | 2.2401e-10 | 1.1571e-11 | 414797.375
504821 | 3.1941e-09 | 3.6616e-09 | 1.0777e-10 | 5.0497e-09 | 3.8156e-09 | 2.0075e-10 | 5.5545e-10 | 2.2432e-10 | 1.125e-11 | 414809.531
504833.156 | 3.168e-09 | 3.6685e-09 | 1.0841e-10 | 4.9785e-09 | 3.7733e-09 | 2.0102e-10 | 5.5105e-10 | 2.2262e-10 | 1.1258e-11 | 414821.687
504845.344 | 3.1658e-09 | 3.6911e-09 | 1.0789e-10 | 5.0379e-09 | 3.798e-09 | 2.0356e-10 | 5.5169e-10 | 2.2622e-10 | 1.1261e-11 | 414833.875
504857.5 | 3.2162e-09 | 3.653e-09 | 1.0699e-10 | 5.0034e-09 | 3.8407e-09 | 2.0357e-10 | 5.5089e-10 | 2.2558e-10 | 1.1475e-11 | 414846.031
504869.656 | 3.1882e-09 | 3.6687e-09 | 1.0878e-10 | 5.0498e-09 | 3.7958e-09 | 2.0203e-10 | 5.4568e-10 | 2.2534e-10 | 1.1453e-11 | 414858.187
504881.844 | 3.1594e-09 | 3.6566e-09 | 1.0836e-10 | 5.0423e-09 | 3.8356e-09 | 2.0133e-10 | 5.4809e-10 | 2.2402e-10 | 1.142e-11 | 414870.375
504894 | 3.1877e-09 | 3.6792e-09 | 1.0838e-10 | 5.0274e-09 | 3.8321e-09 | 2.0207e-10 | 5.4723e-10 | 2.2481e-10 | 1.1388e-11 | 414882.531
504906.156 | 3.1944e-09 | 3.7032e-09 | 1.078e-10 | 5.0407e-09 | 3.8097e-09 | 2.0114e-10 | 5.4831e-10 | 2.2556e-10 | 1.1353e-11 | 414894.687
504918.344 | 3.1811e-09 | 3.679e-09 | 1.0709e-10 | 5.0162e-09 | 3.8493e-09 | 2.0185e-10 | 5.4287e-10 | 2.2479e-10 | 1.124e-11 | 414906.875
504930.5 | 3.1658e-09 | 3.6546e-09 | 1.076e-10 | 5.029e-09 | 3.8092e-09 | 2.0389e-10 | 5.4601e-10 | 2.2266e-10 | 1.0989e-11 | 414919.031
504942.656 | 3.194e-09 | 3.6649e-09 | 1.064e-10 | 5.0106e-09 | 3.8361e-09 | 2.0208e-10 | 5.457e-10 | 2.2542e-10 | 1.134e-11 | 414931.187
504954.844 | 3.1983e-09 | 3.6984e-09 | 1.0803e-10 | 5.0598e-09 | 3.8672e-09 | 2.0207e-10 | 5.5494e-10 | 2.2787e-10 | 1.1487e-11 | 414943.375
504967 | 3.2212e-09 | 3.6961e-09 | 1.0687e-10 | 5.0482e-09 | 3.7982e-09 | 2.0216e-10 | 5.5211e-10 | 2.242e-10 | 1.1364e-11 | 414955.531
504979.156 | 3.1861e-09 | 3.6598e-09 | 1.0886e-10 | 5.0376e-09 | 3.8273e-09 | 2.0214e-10 | 5.4711e-10 | 2.2343e-10 | 1.1363e-11 | 414967.687
504991.344 | 3.1729e-09 | 3.658e-09 | 1.0743e-10 | 5.0608e-09 | 3.8487e-09 | 1.997e-10 | 5.4722e-10 | 2.2509e-10 | 1.1278e-11 | 414979.875
505003.5 | 3.2164e-09 | 3.6796e-09 | 1.0794e-10 | 5.0169e-09 | 3.8333e-09 | 2.032e-10 | 5.4848e-10 | 2.2487e-10 | 1.1364e-11 | 414992.031
505015.656 | 3.1993e-09 | 3.7055e-09 | 1.084e-10 | 5.0288e-09 | 3.7772e-09 | 2.0226e-10 | 5.4867e-10 | 2.2422e-10 | 1.1427e-11 | 415004.187
505027.844 | 3.2056e-09 | 3.659e-09 | 1.0775e-10 | 5.0243e-09 | 3.8179e-09 | 2.0244e-10 | 5.4745e-10 | 2.2386e-10 | 1.1468e-11 | 415016.375
505040 | 3.1701e-09 | 3.6789e-09 | 1.0719e-10 | 5.0447e-09 | 3.7928e-09 | 2.0195e-10 | 5.4987e-10 | 2.2565e-10 | 1.1475e-11 | 415028.531
505052.156 | 3.2186e-09 | 3.684e-09 | 1.0736e-10 | 5.0035e-09 | 3.7998e-09 | 2.0404e-10 | 5.4329e-10 | 2.2426e-10 | 1.1357e-11 | 415040.687
505064.344 | 3.2149e-09 | 3.6928e-09 | 1.075e-10 | 4.9313e-09 | 3.8314e-09 | 2.0093e-10 | 5.4562e-10 | 2.252e-10 | 1.1447e-11 | 415052.875
505076.5 | 3.1823e-09 | 3.6807e-09 | 1.0752e-10 | 5.0463e-09 | 3.7756e-09 | 2.0423e-10 | 5.4592e-10 | 2.2476e-10 | 1.141e-11 | 415065.031
505088.656 | 3.1509e-09 | 3.6397e-09 | 1.0745e-10 | 5.0063e-09 | 3.8283e-09 | 2.0247e-10 | 5.4599e-10 | 2.244e-10 | 1.1273e-11 | 415077.187
505100.844 | 3.1753e-09 | 3.7069e-09 | 1.0914e-10 | 5.0102e-09 | 3.8033e-09 | 2.0156e-10 | 5.479e-10 | 2.2365e-10 | 1.1454e-11 | 415089.375
505113 | 3.1951e-09 | 3.6938e-09 | 1.0852e-10 | 5.002e-09 | 3.831e-09 | 2.0025e-10 | 5.4954e-10 | 2.2231e-10 | 1.1365e-11 | 415101.531
505125.188 | 3.1784e-09 | 3.6928e-09 | 1.0831e-10 | 5.0621e-09 | 3.8232e-09 | 2.0422e-10 | 5.4872e-10 | 2.2642e-10 | 1.1417e-11 | 415113.719
505137.344 | 3.2148e-09 | 3.6867e-09 | 1.0716e-10 | 5.0075e-09 | 3.8243e-09 | 2.0157e-10 | 5.4332e-10 | 2.252e-10 | 1.1213e-11 | 415125.875
505149.5 | 3.1627e-09 | 3.6528e-09 | 1.0787e-10 | 4.9574e-09 | 3.7941e-09 | 2.0065e-10 | 5.4624e-10 | 2.2273e-10 | 1.1479e-11 | 415138.031
505161.688 | 3.198e-09 | 3.6813e-09 | 1.0749e-10 | 5.0843e-09 | 3.8195e-09 | 1.9929e-10 | 5.4297e-10 | 2.2136e-10 | 1.1343e-11 | 415150.219
505173.844 | 3.1549e-09 | 3.6787e-09 | 1.0653e-10 | 4.9611e-09 | 3.8548e-09 | 2.0287e-10 | 5.432e-10 | 2.2454e-10 | 1.132e-11 | 415162.375
505186 | 3.1591e-09 | 3.6849e-09 | 1.0694e-10 | 5.0643e-09 | 3.8478e-09 | 1.995e-10 | 5.504e-10 | 2.2316e-10 | 1.1464e-11 | 415174.531
505198.188 | 3.2108e-09 | 3.64e-09 | 1.0766e-10 | 5.0071e-09 | 3.8009e-09 | 2.0333e-10 | 5.4994e-10 | 2.2503e-10 | 1.1316e-11 | 415186.719
505210.344 | 3.1511e-09 | 3.6772e-09 | 1.0679e-10 | 5.06e-09 | 3.8042e-09 | 2.0289e-10 | 5.4972e-10 | 2.2418e-10 | 1.1131e-11 | 415198.875
505222.5 | 3.2126e-09 | 3.6968e-09 | 1.0792e-10 | 5.0151e-09 | 3.8097e-09 | 2.0242e-10 | 5.515e-10 | 2.251e-10 | 1.1473e-11 | 415211.031
505234.688 | 3.1477e-09 | 3.6768e-09 | 1.0776e-10 | 5.0494e-09 | 3.803e-09 | 1.999e-10 | 5.4415e-10 | 2.2556e-10 | 1.1349e-11 | 415223.219
505246.844 | 3.2098e-09 | 3.696e-09 | 1.0739e-10 | 5.0597e-09 | 3.7991e-09 | 2.0348e-10 | 5.4717e-10 | 2.2478e-10 | 1.1202e-11 | 415235.375
505259 | 3.1585e-09 | 3.6748e-09 | 1.0782e-10 | 4.9977e-09 | 3.7812e-09 | 2.0093e-10 | 5.4922e-10 | 2.2432e-10 | 1.1241e-11 | 415247.531
505271.188 | 3.122e-09 | 3.6682e-09 | 1.0741e-10 | 5.0302e-09 | 3.8313e-09 | 2.0268e-10 | 5.4821e-10 | 2.2275e-10 | 1.1135e-11 | 415259.719
505283.344 | 3.2026e-09 | 3.6784e-09 | 1.0735e-10 | 5.0141e-09 | 3.7929e-09 | 2.0205e-10 | 5.5011e-10 | 2.2608e-10 | 1.1316e-11 | 415271.875
505295.5 | 3.2113e-09 | 3.6632e-09 | 1.0704e-10 | 5.0294e-09 | 3.81e-09 | 2.017e-10 | 5.4675e-10 | 2.2149e-10 | 1.1277e-11 | 415284.031
505307.688 | 3.1593e-09 | 3.6564e-09 | 1.0837e-10 | 4.9816e-09 | 3.8334e-09 | 2.0031e-10 | 5.4575e-10 | 2.2602e-10 | 1.1269e-11 | 415296.219
505319.844 | 3.1353e-09 | 3.6606e-09 | 1.0769e-10 | 5.0106e-09 | 3.8103e-09 | 2.0254e-10 | 5.4852e-10 | 2.2291e-10 | 1.1326e-11 | 415308.375
505332 | 3.1622e-09 | 3.6434e-09 | 1.0725e-10 | 4.9945e-09 | 3.8177e-09 | 2.0202e-10 | 5.4369e-10 | 2.2539e-10 | 1.1256e-11 | 415320.531
505344.188 | 3.2136e-09 | 3.6623e-09 | 1.0728e-10 | 5.0136e-09 | 3.801e-09 | 1.9942e-10 | 5.4831e-10 | 2.2557e-10 | 1.1252e-11 | 415332.719
505356.344 | 3.2124e-09 | 3.6371e-09 | 1.0924e-10 | 4.9776e-09 | 3.8332e-09 | 2.0412e-10 | 5.4466e-10 | 2.2457e-10 | 1.1291e-11 | 415344.875
505368.5 | 3.1625e-09 | 3.6497e-09 | 1.0778e-10 | 5.0127e-09 | 3.8267e-09 | 2.0114e-10 | 5.4154e-10 | 2.2391e-10 | 1.127e-11 | 415357.031
505380.688 | 3.1517e-09 | 3.6797e-09 | 1.0676e-10 | 4.9959e-09 | 3.7883e-09 | 2.021e-10 | 5.49e-10 | 2.2486e-10 | 1.1435e-11 | 415369.219
505392.844 | 3.1881e-09 | 3.6787e-09 | 1.0631e-10 | 5.0221e-09 | 3.8027e-09 | 2.0085e-10 | 5.4243e-10 | 2.2352e-10 | 1.1426e-11 | 415381.375
505405 | 3.2006e-09 | 3.6865e-09 | 1.0748e-10 | 5.0147e-09 | 3.8246e-09 | 2.0023e-10 | 5.4229e-10 | 2.2207e-10 | 1.123e-11 | 415393.531
505417.188 | 3.1686e-09 | 3.6723e-09 | 1.0686e-10 | 5.0472e-09 | 3.798e-09 | 1.9868e-10 | 5.4394e-10 | 2.2475e-10 | 1.1298e-11 | 415405.719
505429.344 | 3.1679e-09 | 3.6923e-09 | 1.0797e-10 | 4.9742e-09 | 3.8394e-09 | 2.0178e-10 | 5.4532e-10 | 2.2466e-10 | 1.1251e-11 | 415417.875
505441.5 | 3.1249e-09 | 3.6252e-09 | 1.0852e-10 | 5.017e-09 | 3.8198e-09 | 2.0302e-10 | 5.4003e-10 | 2.2372e-10 | 1.1332e-11 | 415430.031
505453.688 | 3.1899e-09 | 3.6467e-09 | 1.0788e-10 | 5.0516e-09 | 3.7928e-09 | 2.0235e-10 | 5.472e-10 | 2.2319e-10 | 1.1268e-11 | 415442.219
505465.844 | 3.1572e-09 | 3.6701e-09 | 1.0766e-10 | 5.0149e-09 | 3.8126e-09 | 2.0195e-10 | 5.4315e-10 | 2.2501e-10 | 1.1302e-11 | 415454.375
505478 | 3.198e-09 | 3.6574e-09 | 1.0687e-10 | 4.9675e-09 | 3.8145e-09 | 2.0096e-10 | 5.478e-10 | 2.2402e-10 | 1.1313e-11 | 415466.531
505490.188 | 3.1726e-09 | 3.6682e-09 | 1.0735e-10 | 4.9914e-09 | 3.8087e-09 | 2.0056e-10 | 5.5142e-10 | 2.2444e-10 | 1.1136e-11 | 415478.719
505502.344 | 3.1714e-09 | 3.6675e-09 | 1.0786e-10 | 4.9472e-09 | 3.7789e-09 | 2.0111e-10 | 5.4765e-10 | 2.2382e-10 | 1.1255e-11 | 415490.875
505514.531 | 3.1824e-09 | 3.664e-09 | 1.0704e-10 | 5.0043e-09 | 3.8227e-09 | 2e-10 | 5.4872e-10 | 2.2223e-10 | 1.1644e-11 | 415503.062
505526.688 | 3.185e-09 | 3.6555e-09 | 1.0768e-10 | 5.0104e-09 | 3.8158e-09 | 2.0189e-10 | 5.4207e-10 | 2.2133e-10 | 1.1297e-11 | 415515.219
505538.844 | 3.1834e-09 | 3.6503e-09 | 1.0609e-10 | 4.9228e-09 | 3.8107e-09 | 2.0112e-10 | 5.4252e-10 | 2.2245e-10 | 1.1254e-11 | 415527.375
505551.031 | 3.1629e-09 | 3.6584e-09 | 1.0607e-10 | 4.9998e-09 | 3.7881e-09 | 2.0156e-10 | 5.4119e-10 | 2.2333e-10 | 1.1195e-11 | 415539.562
505563.188 | 3.1813e-09 | 3.654e-09 | 1.0824e-10 | 5.0218e-09 | 3.8382e-09 | 2.0134e-10 | 5.4288e-10 | 2.2103e-10 | 1.129e-11 | 415551.719
505575.344 | 3.1749e-09 | 3.645e-09 | 1.0728e-10 | 5.0222e-09 | 3.8173e-09 | 2.0216e-10 | 5.4048e-10 | 2.2375e-10 | 1.1467e-11 | 415563.875
505587.531 | 3.1962e-09 | 3.6657e-09 | 1.0741e-10 | 4.9859e-09 | 3.8234e-09 | 2.0031e-10 | 5.4473e-10 | 2.2344e-10 | 1.1298e-11 | 415576.062
505599.688 | 3.1971e-09 | 3.6565e-09 | 1.0605e-10 | 4.9913e-09 | 3.8252e-09 | 2.013e-10 | 5.4688e-10 | 2.2247e-10 | 1.1386e-11 | 415588.219
505611.844 | 3.1778e-09 | 3.667e-09 | 1.0709e-10 | 5.0262e-09 | 3.8307e-09 | 2.0139e-10 | 5.4714e-10 | 2.2212e-10 | 1.1286e-11 | 415600.375
505624.031 | 3.1788e-09 | 3.6667e-09 | 1.0686e-10 | 5.026e-09 | 3.8468e-09 | 2.0267e-10 | 5.4595e-10 | 2.2325e-10 | 1.1408e-11 | 415612.562
505636.188 | 3.1712e-09 | 3.6607e-09 | 1.0754e-10 | 4.9831e-09 | 3.7879e-09 | 2.033e-10 | 5.4263e-10 | 2.2053e-10 | 1.1362e-11 | 415624.719
505648.344 | 3.2007e-09 | 3.6807e-09 | 1.0846e-10 | 4.9969e-09 | 3.8056e-09 | 2.0312e-10 | 5.5145e-10 | 2.2228e-10 | 1.1325e-11 | 415636.875
505660.531 | 3.2004e-09 | 3.6481e-09 | 1.0725e-10 | 4.9949e-09 | 3.8031e-09 | 2.004e-10 | 5.4212e-10 | 2.218e-10 | 1.1444e-11 | 415649.062
505672.688 | 3.1842e-09 | 3.6539e-09 | 1.0805e-10 | 5.0022e-09 | 3.8111e-09 | 2.0098e-10 | 5.4304e-10 | 2.2325e-10 | 1.1316e-11 | 415661.219
505684.844 | 3.1922e-09 | 3.6603e-09 | 1.0768e-10 | 4.9824e-09 | 3.8341e-09 | 2.0183e-10 | 5.4343e-10 | 2.2296e-10 | 1.1284e-11 | 415673.375
505697.031 | 3.1784e-09 | 3.6769e-09 | 1.0633e-10 | 4.9882e-09 | 3.8204e-09 | 2.0237e-10 | 5.4071e-10 | 2.2329e-10 | 1.1461e-11 | 415685.562
505709.188 | 3.1828e-09 | 3.6538e-09 | 1.0686e-10 | 5.0142e-09 | 3.7952e-09 | 2.013e-10 | 5.4397e-10 | 2.2353e-10 | 1.1252e-11 | 415697.719
505721.344 | 3.1554e-09 | 3.6479e-09 | 1.0776e-10 | 4.9563e-09 | 3.8114e-09 | 2.0217e-10 | 5.4491e-10 | 2.2051e-10 | 1.1384e-11 | 415709.875
505733.531 | 3.1669e-09 | 3.6294e-09 | 1.0855e-10 | 4.9559e-09 | 3.7992e-09 | 2.0147e-10 | 5.4112e-10 | 2.2463e-10 | 1.1274e-11 | 415722.062
505745.688 | 3.1942e-09 | 3.6129e-09 | 1.0752e-10 | 4.987e-09 | 3.8185e-09 | 2.0218e-10 | 5.4817e-10 | 2.2298e-10 | 1.1349e-11 | 415734.219
505757.844 | 3.1838e-09 | 3.6819e-09 | 1.0707e-10 | 4.9807e-09 | 3.8046e-09 | 1.9938e-10 | 5.4673e-10 | 2.2496e-10 | 1.1393e-11 | 415746.375
505770.031 | 3.1818e-09 | 3.6811e-09 | 1.0816e-10 | 4.9899e-09 | 3.7906e-09 | 2.0133e-10 | 5.5219e-10 | 2.2378e-10 | 1.1206e-11 | 415758.562
505782.188 | 3.1708e-09 | 3.6531e-09 | 1.0731e-10 | 5.0222e-09 | 3.8096e-09 | 1.999e-10 | 5.4662e-10 | 2.2197e-10 | 1.1304e-11 | 415770.719
505794.344 | 3.1888e-09 | 3.6431e-09 | 1.0713e-10 | 4.9999e-09 | 3.8243e-09 | 2.0048e-10 | 5.4495e-10 | 2.2232e-10 | 1.1457e-11 | 415782.875
505806.531 | 3.1607e-09 | 3.6942e-09 | 1.0699e-10 | 5.015e-09 | 3.807e-09 | 2.0218e-10 | 5.4294e-10 | 2.2353e-10 | 1.1255e-11 | 415795.062
505818.688 | 3.1772e-09 | 3.6576e-09 | 1.0862e-10 | 5.0525e-09 | 3.8216e-09 | 2.0241e-10 | 5.4641e-10 | 2.2482e-10 | 1.1181e-11 | 415807.219
505830.844 | 3.1763e-09 | 3.6545e-09 | 1.0711e-10 | 5.0244e-09 | 3.8023e-09 | 2.0136e-10 | 5.4352e-10 | 2.2317e-10 | 1.1388e-11 | 415819.375
505843.031 | 3.1718e-09 | 3.6502e-09 | 1.0801e-10 | 5.0517e-09 | 3.783e-09 | 2.0182e-10 | 5.494e-10 | 2.2311e-10 | 1.1252e-11 | 415831.562
505855.188 | 3.1344e-09 | 3.6529e-09 | 1.0751e-10 | 4.9896e-09 | 3.7891e-09 | 2.0204e-10 | 5.4733e-10 | 2.2428e-10 | 1.1298e-11 | 415843.719
505867.344 | 3.1707e-09 | 3.6718e-09 | 1.0694e-10 | 5.0083e-09 | 3.8075e-09 | 2.0164e-10 | 5.4419e-10 | 2.2428e-10 | 1.1415e-11 | 415855.875
505879.531 | 3.1676e-09 | 3.6749e-09 | 1.06e-10 | 5.0712e-09 | 3.8251e-09 | 2.0063e-10 | 5.4763e-10 | 2.2528e-10 | 1.1271e-11 | 415868.062
505891.688 | 3.1735e-09 | 3.6868e-09 | 1.0772e-10 | 5.0284e-09 | 3.7794e-09 | 2.0096e-10 | 5.4662e-10 | 2.2282e-10 | 1.1332e-11 | 415880.219
505903.875 | 3.1429e-09 | 3.6712e-09 | 1.0694e-10 | 5.0183e-09 | 3.8115e-09 | 2.0132e-10 | 5.4219e-10 | 2.2432e-10 | 1.1339e-11 | 415892.406
505916.031 | 3.1884e-09 | 3.6497e-09 | 1.074e-10 | 5.0568e-09 | 3.8111e-09 | 2.0007e-10 | 5.4604e-10 | 2.2552e-10 | 1.1406e-11 | 415904.562
505928.188 | 3.1795e-09 | 3.6261e-09 | 1.0775e-10 | 5.0019e-09 | 3.8386e-09 | 2.0088e-10 | 5.552e-10 | 2.2392e-10 | 1.1452e-11 | 415916.719
505940.375 | 3.1686e-09 | 3.7102e-09 | 1.0683e-10 | 5.0442e-09 | 3.8197e-09 | 2.0253e-10 | 5.4633e-10 | 2.2322e-10 | 1.1345e-11 | 415928.906
505952.531 | 3.1505e-09 | 3.6309e-09 | 1.0682e-10 | 5.0569e-09 | 3.8054e-09 | 2.0211e-10 | 5.4896e-10 | 2.2502e-10 | 1.1261e-11 | 415941.062
505964.688 | 3.1728e-09 | 3.6718e-09 | 1.0735e-10 | 5.0395e-09 | 3.8149e-09 | 2.0107e-10 | 5.4024e-10 | 2.2322e-10 | 1.1382e-11 | 415953.219
505976.875 | 3.1664e-09 | 3.6723e-09 | 1.0674e-10 | 4.9887e-09 | 3.8175e-09 | 2.0022e-10 | 5.4781e-10 | 2.2275e-10 | 1.162e-11 | 415965.406
505989.031 | 3.1486e-09 | 3.6579e-09 | 1.0645e-10 | 5.0384e-09 | 3.7953e-09 | 1.992e-10 | 5.4474e-10 | 2.2451e-10 | 1.1522e-11 | 415977.562
506001.188 | 3.1421e-09 | 3.6608e-09 | 1.0649e-10 | 5.0406e-09 | 3.8073e-09 | 1.9975e-10 | 5.4789e-10 | 2.244e-10 | 1.121e-11 | 415989.719
506013.375 | 3.1712e-09 | 3.6411e-09 | 1.0688e-10 | 4.9746e-09 | 3.825e-09 | 2.0183e-10 | 5.4537e-10 | 2.2362e-10 | 1.151e-11 | 416001.906
506025.531 | 3.1664e-09 | 3.6817e-09 | 1.0716e-10 | 4.9676e-09 | 3.8018e-09 | 2.0034e-10 | 5.5607e-10 | 2.2533e-10 | 1.1154e-11 | 416014.062
506037.688 | 3.155e-09 | 3.6655e-09 | 1.0646e-10 | 5.0148e-09 | 3.8164e-09 | 2.0237e-10 | 5.4776e-10 | 2.2534e-10 | 1.121e-11 | 416026.219
506049.875 | 3.207e-09 | 3.6701e-09 | 1.0759e-10 | 4.9527e-09 | 3.8057e-09 | 2.0055e-10 | 5.4193e-10 | 2.2167e-10 | 1.1282e-11 | 416038.406
506062.031 | 3.1712e-09 | 3.6295e-09 | 1.0678e-10 | 5.0042e-09 | 3.8055e-09 | 2.051e-10 | 5.4704e-10 | 2.2447e-10 | 1.1185e-11 | 416050.562
506074.188 | 3.1561e-09 | 3.6095e-09 | 1.0791e-10 | 5.0147e-09 | 3.8121e-09 | 2.0276e-10 | 5.4841e-10 | 2.2263e-10 | 1.1416e-11 | 416062.719
506086.375 | 3.1574e-09 | 3.6701e-09 | 1.0648e-10 | 5.0033e-09 | 3.8192e-09 | 2.0234e-10 | 5.4846e-10 | 2.236e-10 | 1.1208e-11 | 416074.906
506098.531 | 3.1219e-09 | 3.6653e-09 | 1.0722e-10 | 4.9926e-09 | 3.7923e-09 | 2.0302e-10 | 5.4549e-10 | 2.2132e-10 | 1.1315e-11 | 416087.062
506110.688 | 3.1677e-09 | 3.6627e-09 | 1.0717e-10 | 5.0401e-09 | 3.8139e-09 | 2.0113e-10 | 5.4974e-10 | 2.2274e-10 | 1.1365e-11 | 416099.219
506122.875 | 3.1496e-09 | 3.6746e-09 | 1.0703e-10 | 5.0395e-09 | 3.7935e-09 | 2.0108e-10 | 5.4586e-10 | 2.2333e-10 | 1.1412e-11 | 416111.406
506135.031 | 3.1852e-09 | 3.6623e-09 | 1.0756e-10 | 5.02e-09 | 3.8062e-09 | 2.0112e-10 | 5.4585e-10 | 2.2492e-10 | 1.1206e-11 | 416123.562
506147.188 | 3.1815e-09 | 3.6645e-09 | 1.0749e-10 | 5.0197e-09 | 3.8032e-09 | 2.0187e-10 | 5.492e-10 | 2.2574e-10 | 1.1327e-11 | 416135.719
506159.375 | 3.1819e-09 | 3.6648e-09 | 1.0883e-10 | 4.9806e-09 | 3.8294e-09 | 2.0076e-10 | 5.4783e-10 | 2.2367e-10 | 1.1289e-11 | 416147.906
506171.531 | 3.1871e-09 | 3.6281e-09 | 1.0737e-10 | 5.0013e-09 | 3.8199e-09 | 2.0267e-10 | 5.4228e-10 | 2.2356e-10 | 1.1373e-11 | 416160.062
506183.688 | 3.191e-09 | 3.6905e-09 | 1.0783e-10 | 5.0089e-09 | 3.8201e-09 | 2.0297e-10 | 5.4458e-10 | 2.2479e-10 | 1.1273e-11 | 416172.219
506195.875 | 3.1928e-09 | 3.6478e-09 | 1.0793e-10 | 5.041e-09 | 3.7927e-09 | 2.0216e-10 | 5.4917e-10 | 2.2606e-10 | 1.1242e-11 | 416184.406
506208.031 | 3.1689e-09 | 3.6565e-09 | 1.0716e-10 | 5.0919e-09 | 3.7902e-09 | 2.0139e-10 | 5.4432e-10 | 2.2374e-10 | 1.1509e-11 | 416196.562
506220.188 | 3.1859e-09 | 3.6286e-09 | 1.08e-10 | 5.0587e-09 | 3.8053e-09 | 1.9937e-10 | 5.4333e-10 | 2.2492e-10 | 1.1365e-11 | 416208.719
506232.375 | 3.1929e-09 | 3.6875e-09 | 1.0835e-10 | 5.0293e-09 | 3.7898e-09 | 2.0248e-10 | 5.4355e-10 | 2.2305e-10 | 1.1419e-11 | 416220.906
506244.531 | 3.1702e-09 | 3.6681e-09 | 1.0741e-10 | 5.0661e-09 | 3.8051e-09 | 2.0129e-10 | 5.492e-10 | 2.2465e-10 | 1.1363e-11 | 416233.062
506256.688 | 3.1937e-09 | 3.678e-09 | 1.0714e-10 | 5.0789e-09 | 3.8274e-09 | 2.0042e-10 | 5.5305e-10 | 2.2684e-10 | 1.1133e-11 | 416245.219
506268.875 | 3.1791e-09 | 3.6656e-09 | 1.0707e-10 | 5.0597e-09 | 3.7885e-09 | 2.0211e-10 | 5.4587e-10 | 2.2441e-10 | 1.1502e-11 | 416257.406
506281.031 | 3.1806e-09 | 3.642e-09 | 1.0882e-10 | 5.0511e-09 | 3.8024e-09 | 1.99e-10 | 5.4606e-10 | 2.2506e-10 | 1.1319e-11 | 416269.562
506293.219 | 3.1821e-09 | 3.6457e-09 | 1.077e-10 | 5.0138e-09 | 3.8011e-09 | 1.9997e-10 | 5.5229e-10 | 2.2483e-10 | 1.1334e-11 | 416281.75
506305.375 | 3.1594e-09 | 3.6708e-09 | 1.0781e-10 | 4.9795e-09 | 3.8231e-09 | 2.0167e-10 | 5.4819e-10 | 2.2482e-10 | 1.1499e-11 | 416293.906
506317.531 | 3.2091e-09 | 3.6432e-09 | 1.0785e-10 | 4.989e-09 | 3.8282e-09 | 2.0103e-10 | 5.4715e-10 | 2.2157e-10 | 1.1278e-11 | 416306.062
506329.719 | 3.1538e-09 | 3.6645e-09 | 1.0838e-10 | 4.9865e-09 | 3.8294e-09 | 1.9851e-10 | 5.4728e-10 | 2.2528e-10 | 1.1429e-11 | 416318.25
506341.875 | 3.1877e-09 | 3.6391e-09 | 1.0759e-10 | 4.997e-09 | 3.8191e-09 | 2.0226e-10 | 5.4664e-10 | 2.256e-10 | 1.1538e-11 | 416330.406
506354.031 | 3.2038e-09 | 3.6415e-09 | 1.0741e-10 | 5.037e-09 | 3.7966e-09 | 2.004e-10 | 5.5177e-10 | 2.2378e-10 | 1.1285e-11 | 416342.562
506366.219 | 3.1728e-09 | 3.6291e-09 | 1.0816e-10 | 5.0488e-09 | 3.8158e-09 | 2.0147e-10 | 5.4629e-10 | 2.2424e-10 | 1.1193e-11 | 416354.75
506378.375 | 3.2087e-09 | 3.6579e-09 | 1.0802e-10 | 4.9908e-09 | 3.8189e-09 | 2.0293e-10 | 5.49e-10 | 2.2492e-10 | 1.1319e-11 | 416366.906
506390.531 | 3.1676e-09 | 3.6746e-09 | 1.0869e-10 | 5.0271e-09 | 3.788e-09 | 2.0136e-10 | 5.5143e-10 | 2.2403e-10 | 1.1275e-11 | 416379.062
506402.719 | 3.1724e-09 | 3.6506e-09 | 1.0794e-10 | 4.979e-09 | 3.8226e-09 | 2.0055e-10 | 5.437e-10 | 2.2342e-10 | 1.1323e-11 | 416391.25
506414.875 | 3.1834e-09 | 3.6703e-09 | 1.0846e-10 | 5.0513e-09 | 3.7897e-09 | 2.0182e-10 | 5.4475e-10 | 2.244e-10 | 1.1234e-11 | 416403.406
506427.031 | 3.1483e-09 | 3.6716e-09 | 1.0722e-10 | 5.0119e-09 | 3.7633e-09 | 2.0001e-10 | 5.4229e-10 | 2.2302e-10 | 1.1177e-11 | 416415.562
506439.219 | 3.1809e-09 | 3.6426e-09 | 1.0666e-10 | 5.0005e-09 | 3.7946e-09 | 1.9889e-10 | 5.4587e-10 | 2.2441e-10 | 1.1261e-11 | 416427.75
506451.375 | 3.1865e-09 | 3.6696e-09 | 1.0783e-10 | 5.0271e-09 | 3.8108e-09 | 2.0275e-10 | 5.4432e-10 | 2.2449e-10 | 1.1349e-11 | 416439.906
506463.531 | 3.1896e-09 | 3.6423e-09 | 1.0694e-10 | 4.9462e-09 | 3.7929e-09 | 2.0126e-10 | 5.43e-10 | 2.2232e-10 | 1.1316e-11 | 416452.062
506475.719 | 3.1938e-09 | 3.6799e-09 | 1.0782e-10 | 5e-09 | 3.8e-09 | 2.0045e-10 | 5.4607e-10 | 2.2216e-10 | 1.1331e-11 | 416464.25
506487.875 | 3.1913e-09 | 3.6342e-09 | 1.0752e-10 | 5.0515e-09 | 3.8015e-09 | 2.0251e-10 | 5.4596e-10 | 2.2347e-10 | 1.1176e-11 | 416476.406
506500.031 | 3.1611e-09 | 3.6419e-09 | 1.0751e-10 | 5.0113e-09 | 3.8068e-09 | 1.9889e-10 | 5.4688e-10 | 2.2385e-10 | 1.1289e-11 | 416488.562
506512.219 | 3.1919e-09 | 3.6504e-09 | 1.0707e-10 | 5.0252e-09 | 3.8296e-09 | 2.0072e-10 | 5.4942e-10 | 2.2594e-10 | 1.1236e-11 | 416500.75
506524.375 | 3.1628e-09 | 3.6327e-09 | 1.0684e-10 | 5.0424e-09 | 3.8078e-09 | 2.0346e-10 | 5.4435e-10 | 2.2321e-10 | 1.1311e-11 | 416512.906
506536.531 | 3.1843e-09 | 3.6482e-09 | 1.0644e-10 | 5.0255e-09 | 3.7906e-09 | 1.9989e-10 | 5.5075e-10 | 2.2474e-10 | 1.1422e-11 | 416525.062
506548.719 | 3.1765e-09 | 3.6767e-09 | 1.0659e-10 | 4.9448e-09 | 3.7991e-09 | 2.006e-10 | 5.4551e-10 | 2.2214e-10 | 1.1365e-11 | 416537.25
506560.875 | 3.1629e-09 | 3.6856e-09 | 1.0661e-10 | 5.013e-09 | 3.8023e-09 | 1.9871e-10 | 5.4561e-10 | 2.2209e-10 | 1.1154e-11 | 416549.406
506573.031 | 3.1833e-09 | 3.6807e-09 | 1.0641e-10 | 4.9827e-09 | 3.8097e-09 | 1.9982e-10 | 5.4756e-10 | 2.2376e-10 | 1.1227e-11 | 416561.562
506585.219 | 3.2189e-09 | 3.6632e-09 | 1.0761e-10 | 5.0547e-09 | 3.7797e-09 | 2.0175e-10 | 5.478e-10 | 2.2368e-10 | 1.1386e-11 | 416573.75
506597.375 | 3.192e-09 | 3.6725e-09 | 1.0733e-10 | 4.9699e-09 | 3.8184e-09 | 2.0227e-10 | 5.4818e-10 | 2.2263e-10 | 1.1286e-11 | 416585.906
506609.531 | 3.1799e-09 | 3.6794e-09 | 1.0682e-10 | 5.0092e-09 | 3.7908e-09 | 2.0103e-10 | 5.4879e-10 | 2.2376e-10 | 1.1143e-11 | 416598.062
506621.719 | 3.1698e-09 | 3.676e-09 | 1.0782e-10 | 4.9886e-09 | 3.7913e-09 | 2.0138e-10 | 5.4512e-10 | 2.2537e-10 | 1.1426e-11 | 416610.25
506633.875 | 3.158e-09 | 3.6687e-09 | 1.0783e-10 | 5.0269e-09 | 3.7822e-09 | 2.0093e-10 | 5.454e-10 | 2.2258e-10 | 1.1305e-11 | 416622.406
506646.063 | 3.1479e-09 | 3.6276e-09 | 1.0557e-10 | 5.0134e-09 | 3.8164e-09 | 1.9973e-10 | 5.366e-10 | 2.2482e-10 | 1.128e-11 | 416634.594
506658.219 | 3.1898e-09 | 3.694e-09 | 1.078e-10 | 4.9623e-09 | 3.8475e-09 | 2.0088e-10 | 5.4762e-10 | 2.2466e-10 | 1.1355e-11 | 416646.75
506670.375 | 3.1916e-09 | 3.6863e-09 | 1.0815e-10 | 5.0292e-09 | 3.779e-09 | 2.0135e-10 | 5.5187e-10 | 2.2386e-10 | 1.1407e-11 | 416658.906
506682.563 | 3.1175e-09 | 3.6431e-09 | 1.0719e-10 | 5.0019e-09 | 3.793e-09 | 2.0119e-10 | 5.4728e-10 | 2.2289e-10 | 1.1193e-11 | 416671.094
506694.719 | 3.1581e-09 | 3.6463e-09 | 1.0747e-10 | 4.9852e-09 | 3.7557e-09 | 2.0201e-10 | 5.3689e-10 | 2.2361e-10 | 1.106e-11 | 416683.25
506706.875 | 3.1577e-09 | 3.6713e-09 | 1.0737e-10 | 4.996e-09 | 3.7781e-09 | 2.0186e-10 | 5.4233e-10 | 2.2488e-10 | 1.1257e-11 | 416695.406
506719.063 | 3.1509e-09 | 3.6596e-09 | 1.0674e-10 | 5.0247e-09 | 3.8023e-09 | 1.9918e-10 | 5.4224e-10 | 2.2314e-10 | 1.1388e-11 | 416707.594
506731.219 | 3.1608e-09 | 3.634e-09 | 1.0692e-10 | 4.9939e-09 | 3.7767e-09 | 1.9888e-10 | 5.4251e-10 | 2.2187e-10 | 1.1212e-11 | 416719.75
506743.375 | 3.1796e-09 | 3.6619e-09 | 1.0746e-10 | 5.0228e-09 | 3.8301e-09 | 2.0166e-10 | 5.4365e-10 | 2.2242e-10 | 1.1384e-11 | 416731.906
506755.563 | 3.1636e-09 | 3.6265e-09 | 1.0623e-10 | 5.0056e-09 | 3.7677e-09 | 2.0276e-10 | 5.4104e-10 | 2.2543e-10 | 1.1252e-11 | 416744.094
506767.719 | 3.191e-09 | 3.6424e-09 | 1.0649e-10 | 5.0306e-09 | 3.806e-09 | 2.0188e-10 | 5.4457e-10 | 2.2492e-10 | 1.1418e-11 | 416756.25
506779.875 | 3.1886e-09 | 3.6865e-09 | 1.0785e-10 | 5.0073e-09 | 3.7861e-09 | 2.0052e-10 | 5.4726e-10 | 2.2247e-10 | 1.1223e-11 | 416768.406
506792.063 | 3.1727e-09 | 3.6375e-09 | 1.0605e-10 | 5.0091e-09 | 3.7895e-09 | 2.0123e-10 | 5.454e-10 | 2.2393e-10 | 1.1321e-11 | 416780.594
506804.219 | 3.1462e-09 | 3.6305e-09 | 1.0778e-10 | 4.9749e-09 | 3.8206e-09 | 2.013e-10 | 5.5168e-10 | 2.2135e-10 | 1.1115e-11 | 416792.75
506816.375 | 3.132e-09 | 3.6442e-09 | 1.0809e-10 | 4.9356e-09 | 3.7755e-09 | 1.9946e-10 | 5.4345e-10 | 2.2203e-10 | 1.1381e-11 | 416804.906
506828.563 | 3.1494e-09 | 3.585e-09 | 1.0716e-10 | 4.9824e-09 | 3.7748e-09 | 1.9968e-10 | 5.4632e-10 | 2.2387e-10 | 1.1194e-11 | 416817.094
506840.719 | 3.1515e-09 | 3.6462e-09 | 1.0584e-10 | 4.9814e-09 | 3.7607e-09 | 2.0192e-10 | 5.3965e-10 | 2.2374e-10 | 1.1449e-11 | 416829.25
506852.875 | 3.1623e-09 | 3.6512e-09 | 1.072e-10 | 4.9806e-09 | 3.8024e-09 | 1.9915e-10 | 5.41e-10 | 2.226e-10 | 1.1346e-11 | 416841.406
506865.063 | 3.1498e-09 | 3.6428e-09 | 1.0749e-10 | 4.9916e-09 | 3.7743e-09 | 2.0062e-10 | 5.4555e-10 | 2.2525e-10 | 1.1165e-11 | 416853.594
506877.219 | 3.1637e-09 | 3.6409e-09 | 1.0804e-10 | 4.9445e-09 | 3.8459e-09 | 2.0339e-10 | 5.4627e-10 | 2.2315e-10 | 1.1338e-11 | 416865.75
506889.375 | 3.1564e-09 | 3.6213e-09 | 1.0815e-10 | 5.0218e-09 | 3.8117e-09 | 2.0075e-10 | 5.4254e-10 | 2.2451e-10 | 1.1333e-11 | 416877.906
506901.563 | 3.1513e-09 | 3.662e-09 | 1.0664e-10 | 5.0691e-09 | 3.7681e-09 | 2.0179e-10 | 5.4705e-10 | 2.2458e-10 | 1.1149e-11 | 416890.094
506913.719 | 3.1584e-09 | 3.6362e-09 | 1.0686e-10 | 5.0038e-09 | 3.7683e-09 | 2.0212e-10 | 5.507e-10 | 2.2459e-10 | 1.1377e-11 | 416902.25
506925.875 | 3.1512e-09 | 3.659e-09 | 1.0647e-10 | 4.9543e-09 | 3.8102e-09 | 2.0229e-10 | 5.4875e-10 | 2.2396e-10 | 1.1352e-11 | 416914.406
506938.063 | 3.168e-09 | 3.6436e-09 | 1.0744e-10 | 4.9161e-09 | 3.7995e-09 | 1.9988e-10 | 5.4767e-10 | 2.2362e-10 | 1.1432e-11 | 416926.594
506950.219 | 3.169e-09 | 3.6372e-09 | 1.0669e-10 | 4.9679e-09 | 3.7672e-09 | 2.0153e-10 | 5.4057e-10 | 2.2383e-10 | 1.1109e-11 | 416938.75
506962.375 | 3.1794e-09 | 3.6732e-09 | 1.0655e-10 | 4.9892e-09 | 3.8049e-09 | 2.0123e-10 | 5.4372e-10 | 2.2326e-10 | 1.1322e-11 | 416950.906
506974.563 | 3.154e-09 | 3.6565e-09 | 1.0623e-10 | 5.0304e-09 | 3.81e-09 | 2.0014e-10 | 5.4912e-10 | 2.2483e-10 | 1.1316e-11 | 416963.094
506986.719 | 3.1597e-09 | 3.6674e-09 | 1.0848e-10 | 5.0201e-09 | 3.7634e-09 | 2.0153e-10 | 5.4589e-10 | 2.2344e-10 | 1.1102e-11 | 416975.25
506998.875 | 3.1621e-09 | 3.6499e-09 | 1.068e-10 | 5.0335e-09 | 3.7897e-09 | 2.0228e-10 | 5.492e-10 | 2.2489e-10 | 1.1404e-11 | 416987.406
507011.063 | 3.1818e-09 | 3.6829e-09 | 1.0737e-10 | 4.9667e-09 | 3.8286e-09 | 2.0195e-10 | 5.5099e-10 | 2.2143e-10 | 1.1497e-11 | 416999.594
507023.219 | 3.1648e-09 | 3.6564e-09 | 1.0703e-10 | 4.9559e-09 | 3.7953e-09 | 2.0047e-10 | 5.4498e-10 | 2.227e-10 | 1.1389e-11 | 417011.75
507035.406 | 3.1655e-09 | 3.6616e-09 | 1.0661e-10 | 5.0271e-09 | 3.7847e-09 | 2.004e-10 | 5.485e-10 | 2.2528e-10 | 1.1095e-11 | 417023.937
507047.563 | 3.1867e-09 | 3.6439e-09 | 1.0669e-10 | 5.0379e-09 | 3.7646e-09 | 2.0153e-10 | 5.4364e-10 | 2.235e-10 | 1.1142e-11 | 417036.094
507059.719 | 3.1769e-09 | 3.6387e-09 | 1.0648e-10 | 5.0371e-09 | 3.7943e-09 | 2.0184e-10 | 5.3968e-10 | 2.2198e-10 | 1.1374e-11 | 417048.25
507071.906 | 3.1781e-09 | 3.6556e-09 | 1.0693e-10 | 4.9798e-09 | 3.7904e-09 | 1.9976e-10 | 5.4534e-10 | 2.224e-10 | 1.1461e-11 | 417060.437
507084.063 | 3.1898e-09 | 3.6653e-09 | 1.0762e-10 | 5.0006e-09 | 3.8168e-09 | 2.0189e-10 | 5.4536e-10 | 2.2427e-10 | 1.1194e-11 | 417072.594
507096.219 | 3.1702e-09 | 3.6625e-09 | 1.0719e-10 | 5.0422e-09 | 3.8048e-09 | 2.0114e-10 | 5.5223e-10 | 2.2257e-10 | 1.1212e-11 | 417084.75
507108.406 | 3.1502e-09 | 3.6522e-09 | 1.0779e-10 | 5.0092e-09 | 3.7833e-09 | 2.018e-10 | 5.4112e-10 | 2.2447e-10 | 1.1226e-11 | 417096.937
507120.563 | 3.1462e-09 | 3.6443e-09 | 1.0797e-10 | 5.0805e-09 | 3.8066e-09 | 2.0095e-10 | 5.4178e-10 | 2.2446e-10 | 1.1607e-11 | 417109.094
507132.719 | 3.1638e-09 | 3.6184e-09 | 1.0494e-10 | 5.0241e-09 | 3.78e-09 | 1.9904e-10 | 5.4827e-10 | 2.2315e-10 | 1.1217e-11 | 417121.25
507144.906 | 3.1499e-09 | 3.6724e-09 | 1.0719e-10 | 4.9885e-09 | 3.8203e-09 | 1.9953e-10 | 5.3823e-10 | 2.2461e-10 | 1.1283e-11 | 417133.437
507157.063 | 3.1554e-09 | 3.6359e-09 | 1.069e-10 | 4.9914e-09 | 3.7832e-09 | 2.0184e-10 | 5.4747e-10 | 2.2208e-10 | 1.143e-11 | 417145.594
507169.219 | 3.1505e-09 | 3.6414e-09 | 1.0606e-10 | 4.9986e-09 | 3.7847e-09 | 2.0359e-10 | 5.4104e-10 | 2.2446e-10 | 1.1376e-11 | 417157.75
507181.406 | 3.1729e-09 | 3.6409e-09 | 1.0796e-10 | 4.9804e-09 | 3.7923e-09 | 2.0236e-10 | 5.4309e-10 | 2.2285e-10 | 1.1302e-11 | 417169.937
507193.563 | 3.1597e-09 | 3.7106e-09 | 1.0667e-10 | 5.0078e-09 | 3.7949e-09 | 2.0286e-10 | 5.3835e-10 | 2.2397e-10 | 1.1401e-11 | 417182.094
507205.719 | 3.1926e-09 | 3.6174e-09 | 1.0752e-10 | 4.9812e-09 | 3.7842e-09 | 2.0061e-10 | 5.484e-10 | 2.2158e-10 | 1.1299e-11 | 417194.25
507217.906 | 3.1714e-09 | 3.6497e-09 | 1.0758e-10 | 5.0253e-09 | 3.8163e-09 | 2.0235e-10 | 5.4607e-10 | 2.2223e-10 | 1.1264e-11 | 417206.437
507230.063 | 3.1944e-09 | 3.6745e-09 | 1.0715e-10 | 4.9958e-09 | 3.8474e-09 | 1.9923e-10 | 5.4429e-10 | 2.2242e-10 | 1.1293e-11 | 417218.594
507242.219 | 3.1427e-09 | 3.6414e-09 | 1.0598e-10 | 5.0282e-09 | 3.7606e-09 | 1.9899e-10 | 5.4064e-10 | 2.2682e-10 | 1.1419e-11 | 417230.75
507254.406 | 3.141e-09 | 3.6415e-09 | 1.0779e-10 | 4.9849e-09 | 3.7788e-09 | 2.025e-10 | 5.4572e-10 | 2.2153e-10 | 1.1537e-11 | 417242.937
507266.563 | 3.1546e-09 | 3.6332e-09 | 1.073e-10 | 5.0064e-09 | 3.77e-09 | 1.9974e-10 | 5.4457e-10 | 2.2415e-10 | 1.1541e-11 | 417255.094
507278.719 | 3.1726e-09 | 3.6554e-09 | 1.0664e-10 | 5.0132e-09 | 3.7932e-09 | 2.0135e-10 | 5.4199e-10 | 2.2485e-10 | 1.1236e-11 | 417267.25
507290.906 | 3.1845e-09 | 3.6822e-09 | 1.065e-10 | 4.9958e-09 | 3.7981e-09 | 2.0186e-10 | 5.4627e-10 | 2.2218e-10 | 1.1342e-11 | 417279.437
507303.063 | 3.1806e-09 | 3.6956e-09 | 1.0596e-10 | 5.014e-09 | 3.7841e-09 | 2.0066e-10 | 5.4499e-10 | 2.2262e-10 | 1.1056e-11 | 417291.594
507315.219 | 3.2009e-09 | 3.6874e-09 | 1.0687e-10 | 4.9952e-09 | 3.8121e-09 | 2.0159e-10 | 5.44e-10 | 2.1979e-10 | 1.1228e-11 | 417303.75
507327.406 | 3.1923e-09 | 3.6292e-09 | 1.0727e-10 | 4.9907e-09 | 3.79e-09 | 2e-10 | 5.4966e-10 | 2.2383e-10 | 1.1313e-11 | 417315.937
507339.563 | 3.2121e-09 | 3.6873e-09 | 1.0827e-10 | 5.0023e-09 | 3.8214e-09 | 2.0065e-10 | 5.461e-10 | 2.2063e-10 | 1.1256e-11 | 417328.094
507351.719 | 3.1818e-09 | 3.6763e-09 | 1.0553e-10 | 5.0215e-09 | 3.7872e-09 | 2.0136e-10 | 5.4034e-10 | 2.2207e-10 | 1.1447e-11 | 417340.25
507363.906 | 3.167e-09 | 3.6375e-09 | 1.0737e-10 | 5.0252e-09 | 3.8081e-09 | 1.9977e-10 | 5.4373e-10 | 2.2421e-10 | 1.1321e-11 | 417352.437
507376.063 | 3.1916e-09 | 3.6884e-09 | 1.0622e-10 | 5.0264e-09 | 3.7948e-09 | 2.0193e-10 | 5.3842e-10 | 2.2363e-10 | 1.1429e-11 | 417364.594
507388.219 | 3.1953e-09 | 3.6535e-09 | 1.0715e-10 | 4.9638e-09 | 3.7737e-09 | 1.998e-10 | 5.3869e-10 | 2.2066e-10 | 1.1361e-11 | 417376.75
507400.406 | 3.1685e-09 | 3.6581e-09 | 1.0758e-10 | 4.9727e-09 | 3.7775e-09 | 1.9943e-10 | 5.4359e-10 | 2.2335e-10 | 1.1099e-11 | 417388.937
507412.563 | 3.1654e-09 | 3.6821e-09 | 1.0621e-10 | 4.9975e-09 | 3.7787e-09 | 2.0102e-10 | 5.4311e-10 | 2.2317e-10 | 1.1338e-11 | 417401.094
507424.75 | 3.172e-09 | 3.6289e-09 | 1.0674e-10 | 5.0119e-09 | 3.7715e-09 | 1.9937e-10 | 5.4164e-10 | 2.2095e-10 | 1.1247e-11 | 417413.281
507436.906 | 3.1718e-09 | 3.6313e-09 | 1.0726e-10 | 5.0398e-09 | 3.8204e-09 | 2.02e-10 | 5.4658e-10 | 2.2486e-10 | 1.1562e-11 | 417425.437
507449.063 | 3.2036e-09 | 3.6739e-09 | 1.0661e-10 | 5.0013e-09 | 3.8201e-09 | 2.0144e-10 | 5.387e-10 | 2.214e-10 | 1.1374e-11 | 417437.594
507461.25 | 3.1798e-09 | 3.6481e-09 | 1.0667e-10 | 5.0753e-09 | 3.7942e-09 | 1.9905e-10 | 5.4566e-10 | 2.2415e-10 | 1.1405e-11 | 417449.781
507473.406 | 3.1506e-09 | 3.6539e-09 | 1.0621e-10 | 5.0017e-09 | 3.778e-09 | 2.0162e-10 | 5.4435e-10 | 2.221e-10 | 1.133e-11 | 417461.937
507485.563 | 3.1898e-09 | 3.6873e-09 | 1.072e-10 | 5.0163e-09 | 3.8143e-09 | 1.9842e-10 | 5.4544e-10 | 2.2499e-10 | 1.1306e-11 | 417474.094
507497.75 | 3.1547e-09 | 3.6453e-09 | 1.0757e-10 | 5.0259e-09 | 3.8067e-09 | 2.0165e-10 | 5.4917e-10 | 2.2414e-10 | 1.1312e-11 | 417486.281
507509.906 | 3.1173e-09 | 3.6452e-09 | 1.0574e-10 | 5.0072e-09 | 3.799e-09 | 2.0138e-10 | 5.4262e-10 | 2.23e-10 | 1.1426e-11 | 417498.437
507522.063 | 3.167e-09 | 3.6371e-09 | 1.0772e-10 | 5.0002e-09 | 3.7929e-09 | 2.0201e-10 | 5.4601e-10 | 2.244e-10 | 1.1178e-11 | 417510.594
507534.25 | 3.1823e-09 | 3.6418e-09 | 1.066e-10 | 5.0008e-09 | 3.7882e-09 | 2.0088e-10 | 5.4145e-10 | 2.2462e-10 | 1.1158e-11 | 417522.781
507546.406 | 3.1573e-09 | 3.6282e-09 | 1.0615e-10 | 4.9765e-09 | 3.7839e-09 | 2.0131e-10 | 5.4565e-10 | 2.2443e-10 | 1.1301e-11 | 417534.937
507558.563 | 3.1696e-09 | 3.6431e-09 | 1.0646e-10 | 4.9818e-09 | 3.7806e-09 | 2.0059e-10 | 5.3973e-10 | 2.235e-10 | 1.1205e-11 | 417547.094
507570.75 | 3.1552e-09 | 3.6475e-09 | 1.0834e-10 | 5.0488e-09 | 3.8179e-09 | 2.0132e-10 | 5.4769e-10 | 2.1983e-10 | 1.1298e-11 | 417559.281
507582.906 | 3.1493e-09 | 3.6364e-09 | 1.0818e-10 | 5.0603e-09 | 3.8153e-09 | 1.991e-10 | 5.4645e-10 | 2.2246e-10 | 1.1358e-11 | 417571.437
507595.063 | 3.1449e-09 | 3.641e-09 | 1.0656e-10 | 5.0045e-09 | 3.7845e-09 | 2.0139e-10 | 5.4676e-10 | 2.2435e-10 | 1.1291e-11 | 417583.594
507607.25 | 3.1658e-09 | 3.6899e-09 | 1.0623e-10 | 5.0439e-09 | 3.8127e-09 | 2.0082e-10 | 5.4612e-10 | 2.226e-10 | 1.1189e-11 | 417595.781
507619.406 | 3.1807e-09 | 3.6265e-09 | 1.0799e-10 | 5.0403e-09 | 3.7767e-09 | 2.0186e-10 | 5.4707e-10 | 2.2436e-10 | 1.1299e-11 | 417607.937
507631.563 | 3.1664e-09 | 3.6651e-09 | 1.0695e-10 | 5.0427e-09 | 3.8039e-09 | 2.0179e-10 | 5.4456e-10 | 2.2314e-10 | 1.1134e-11 | 417620.094
507643.75 | 3.1442e-09 | 3.6322e-09 | 1.0666e-10 | 4.9732e-09 | 3.8055e-09 | 2.0073e-10 | 5.406e-10 | 2.2293e-10 | 1.1369e-11 | 417632.281
507655.906 | 3.1561e-09 | 3.6695e-09 | 1.0785e-10 | 4.9967e-09 | 3.7956e-09 | 1.9998e-10 | 5.4609e-10 | 2.208e-10 | 1.122e-11 | 417644.437
507668.063 | 3.1662e-09 | 3.6437e-09 | 1.0687e-10 | 5.0177e-09 | 3.7901e-09 | 2.0112e-10 | 5.3872e-10 | 2.2189e-10 | 1.1216e-11 | 417656.594
507680.25 | 3.1447e-09 | 3.6411e-09 | 1.0693e-10 | 4.9735e-09 | 3.7561e-09 | 1.9825e-10 | 5.4606e-10 | 2.2245e-10 | 1.117e-11 | 417668.781
507692.406 | 3.1488e-09 | 3.6631e-09 | 1.0681e-10 | 4.9562e-09 | 3.8045e-09 | 2.0284e-10 | 5.4428e-10 | 2.2154e-10 | 1.1278e-11 | 417680.937
507704.563 | 3.1835e-09 | 3.6447e-09 | 1.0604e-10 | 4.8993e-09 | 3.7965e-09 | 2.001e-10 | 5.4312e-10 | 2.2179e-10 | 1.1249e-11 | 417693.094
507716.75 | 3.1439e-09 | 3.6677e-09 | 1.0673e-10 | 4.956e-09 | 3.7811e-09 | 2.0298e-10 | 5.3985e-10 | 2.2224e-10 | 1.1292e-11 | 417705.281
507728.906 | 3.1704e-09 | 3.6428e-09 | 1.0739e-10 | 5.0425e-09 | 3.8109e-09 | 2.0283e-10 | 5.4425e-10 | 2.2539e-10 | 1.1374e-11 | 417717.437
507741.063 | 3.1993e-09 | 3.6525e-09 | 1.0682e-10 | 4.9879e-09 | 3.7909e-09 | 2.0119e-10 | 5.4205e-10 | 2.2289e-10 | 1.1266e-11 | 417729.594
507753.25 | 3.1687e-09 | 3.654e-09 | 1.0657e-10 | 5.0012e-09 | 3.8062e-09 | 2.0078e-10 | 5.4236e-10 | 2.2242e-10 | 1.1151e-11 | 417741.781
507765.406 | 3.1935e-09 | 3.6529e-09 | 1.0647e-10 | 4.9604e-09 | 3.7854e-09 | 1.9862e-10 | 5.4188e-10 | 2.2193e-10 | 1.1385e-11 | 417753.937
507777.563 | 3.1538e-09 | 3.6541e-09 | 1.0697e-10 | 4.9567e-09 | 3.7789e-09 | 1.9995e-10 | 5.3919e-10 | 2.2325e-10 | 1.1284e-11 | 417766.094
507789.75 | 3.1469e-09 | 3.6486e-09 | 1.0713e-10 | 4.9896e-09 | 3.7902e-09 | 1.997e-10 | 5.3905e-10 | 2.2345e-10 | 1.1456e-11 | 417778.281
507801.906 | 3.195e-09 | 3.6431e-09 | 1.0573e-10 | 5.0143e-09 | 3.7964e-09 | 1.9881e-10 | 5.383e-10 | 2.2203e-10 | 1.1309e-11 | 417790.437
507814.094 | 3.175e-09 | 3.645e-09 | 1.0696e-10 | 5.0011e-09 | 3.8211e-09 | 2.0056e-10 | 5.4277e-10 | 2.241e-10 | 1.1269e-11 | 417802.625
507826.25 | 3.1983e-09 | 3.6614e-09 | 1.0662e-10 | 4.9985e-09 | 3.7537e-09 | 2.0076e-10 | 5.4438e-10 | 2.2405e-10 | 1.1295e-11 | 417814.781
507838.406 | 3.1519e-09 | 3.6555e-09 | 1.0713e-10 | 5.007e-09 | 3.7676e-09 | 1.9976e-10 | 5.4757e-10 | 2.2246e-10 | 1.1271e-11 | 417826.937
507850.594 | 3.1729e-09 | 3.6542e-09 | 1.0706e-10 | 4.9943e-09 | 3.788e-09 | 2.0004e-10 | 5.4033e-10 | 2.2016e-10 | 1.1215e-11 | 417839.125
507862.75 | 3.1521e-09 | 3.685e-09 | 1.0641e-10 | 5.0381e-09 | 3.7829e-09 | 2.0109e-10 | 5.4291e-10 | 2.2094e-10 | 1.1285e-11 | 417851.281
507874.906 | 3.1152e-09 | 3.6191e-09 | 1.0655e-10 | 5.0015e-09 | 3.7887e-09 | 1.9835e-10 | 5.4371e-10 | 2.2223e-10 | 1.1223e-11 | 417863.437
507887.094 | 3.1906e-09 | 3.6596e-09 | 1.0647e-10 | 5.0171e-09 | 3.7705e-09 | 2.0081e-10 | 5.461e-10 | 2.2384e-10 | 1.1236e-11 | 417875.625
507899.25 | 3.1658e-09 | 3.6646e-09 | 1.074e-10 | 4.9665e-09 | 3.7635e-09 | 1.9906e-10 | 5.356e-10 | 2.2469e-10 | 1.1129e-11 | 417887.781
507911.406 | 3.1337e-09 | 3.634e-09 | 1.0767e-10 | 4.9436e-09 | 3.7775e-09 | 2.011e-10 | 5.398e-10 | 2.2277e-10 | 1.1228e-11 | 417899.937
507923.594 | 3.1482e-09 | 3.6533e-09 | 1.054e-10 | 5.0123e-09 | 3.8104e-09 | 2.0162e-10 | 5.4873e-10 | 2.2568e-10 | 1.1459e-11 | 417912.125
507935.75 | 3.1981e-09 | 3.6408e-09 | 1.0635e-10 | 4.9663e-09 | 3.7467e-09 | 2.0159e-10 | 5.3937e-10 | 2.2016e-10 | 1.1312e-11 | 417924.281
507947.906 | 3.1461e-09 | 3.6185e-09 | 1.0498e-10 | 4.9405e-09 | 3.7871e-09 | 2.019e-10 | 5.4178e-10 | 2.2056e-10 | 1.1314e-11 | 417936.437
507960.094 | 3.1686e-09 | 3.6043e-09 | 1.0745e-10 | 4.9429e-09 | 3.7777e-09 | 2.0097e-10 | 5.4592e-10 | 2.2479e-10 | 1.1215e-11 | 417948.625
507972.25 | 3.1461e-09 | 3.6306e-09 | 1.0647e-10 | 4.9257e-09 | 3.8052e-09 | 2.0105e-10 | 5.4342e-10 | 2.2248e-10 | 1.1303e-11 | 417960.781
507984.406 | 3.1535e-09 | 3.6418e-09 | 1.0581e-10 | 4.9665e-09 | 3.7437e-09 | 1.9864e-10 | 5.3746e-10 | 2.2373e-10 | 1.1164e-11 | 417972.937
507996.594 | 3.1438e-09 | 3.6707e-09 | 1.0688e-10 | 4.9797e-09 | 3.7612e-09 | 1.9914e-10 | 5.4135e-10 | 2.2398e-10 | 1.1189e-11 | 417985.125
508008.75 | 3.1335e-09 | 3.6149e-09 | 1.0726e-10 | 4.9713e-09 | 3.7866e-09 | 1.9956e-10 | 5.3813e-10 | 2.216e-10 | 1.1254e-11 | 417997.281
508020.906 | 3.1683e-09 | 3.623e-09 | 1.0603e-10 | 5.0096e-09 | 3.7678e-09 | 1.9983e-10 | 5.356e-10 | 2.2322e-10 | 1.1301e-11 | 418009.437
508033.094 | 3.1795e-09 | 3.6309e-09 | 1.0602e-10 | 5.0356e-09 | 3.7422e-09 | 1.9999e-10 | 5.4682e-10 | 2.199e-10 | 1.1229e-11 | 418021.625
508045.25 | 3.181e-09 | 3.6382e-09 | 1.0608e-10 | 4.9712e-09 | 3.7734e-09 | 2.0031e-10 | 5.3882e-10 | 2.2355e-10 | 1.1364e-11 | 418033.781
508057.406 | 3.141e-09 | 3.6292e-09 | 1.0545e-10 | 5.0042e-09 | 3.7469e-09 | 1.9703e-10 | 5.4487e-10 | 2.2276e-10 | 1.1267e-11 | 418045.937
508069.594 | 3.158e-09 | 3.6219e-09 | 1.062e-10 | 4.9614e-09 | 3.7708e-09 | 2.0068e-10 | 5.443e-10 | 2.2204e-10 | 1.1326e-11 | 418058.125
508081.75 | 3.1281e-09 | 3.6262e-09 | 1.0664e-10 | 5.0022e-09 | 3.76e-09 | 2.0031e-10 | 5.3924e-10 | 2.2129e-10 | 1.1252e-11 | 418070.281
508093.906 | 3.1471e-09 | 3.6473e-09 | 1.0603e-10 | 4.9624e-09 | 3.7735e-09 | 1.9972e-10 | 5.4388e-10 | 2.2292e-10 | 1.1156e-11 | 418082.437
508106.094 | 3.1801e-09 | 3.6549e-09 | 1.0692e-10 | 4.9464e-09 | 3.7626e-09 | 2.0134e-10 | 5.462e-10 | 2.2154e-10 | 1.1295e-11 | 418094.625
508118.25 | 3.1472e-09 | 3.6187e-09 | 1.0622e-10 | 4.991e-09 | 3.7621e-09 | 1.9835e-10 | 5.3601e-10 | 2.2237e-10 | 1.1496e-11 | 418106.781
508130.406 | 3.1639e-09 | 3.637e-09 | 1.0729e-10 | 4.9926e-09 | 3.7744e-09 | 2.022e-10 | 5.4447e-10 | 2.2362e-10 | 1.1076e-11 | 418118.937
508142.594 | 3.1812e-09 | 3.6669e-09 | 1.0699e-10 | 4.9453e-09 | 3.792e-09 | 1.9983e-10 | 5.3946e-10 | 2.2215e-10 | 1.1294e-11 | 418131.125
508154.75 | 3.1556e-09 | 3.6367e-09 | 1.0699e-10 | 5.0198e-09 | 3.746e-09 | 2.002e-10 | 5.4279e-10 | 2.1948e-10 | 1.1088e-11 | 418143.281
508166.938 | 3.1291e-09 | 3.6244e-09 | 1.0635e-10 | 4.9763e-09 | 3.7442e-09 | 2.0167e-10 | 5.4011e-10 | 2.2083e-10 | 1.1265e-11 | 418155.469
508179.094 | 3.1384e-09 | 3.6502e-09 | 1.0509e-10 | 5.0154e-09 | 3.772e-09 | 1.9915e-10 | 5.4049e-10 | 2.1888e-10 | 1.1404e-11 | 418167.625
508191.25 | 3.1555e-09 | 3.6273e-09 | 1.0528e-10 | 4.9751e-09 | 3.7705e-09 | 1.9963e-10 | 5.364e-10 | 2.2311e-10 | 1.13e-11 | 418179.781
508203.438 | 3.1382e-09 | 3.6536e-09 | 1.0715e-10 | 4.9935e-09 | 3.7715e-09 | 2.0026e-10 | 5.4419e-10 | 2.2033e-10 | 1.1118e-11 | 418191.969
508215.594 | 3.1328e-09 | 3.674e-09 | 1.07e-10 | 4.9812e-09 | 3.7708e-09 | 1.9704e-10 | 5.4793e-10 | 2.2233e-10 | 1.1258e-11 | 418204.125
508227.75 | 3.1586e-09 | 3.6381e-09 | 1.0632e-10 | 4.9623e-09 | 3.7561e-09 | 2.0048e-10 | 5.4443e-10 | 2.2282e-10 | 1.1323e-11 | 418216.281
508239.938 | 3.1446e-09 | 3.6416e-09 | 1.0628e-10 | 4.9475e-09 | 3.764e-09 | 1.9978e-10 | 5.4484e-10 | 2.2061e-10 | 1.1288e-11 | 418228.469
508252.094 | 3.1441e-09 | 3.6336e-09 | 1.0692e-10 | 4.9292e-09 | 3.7703e-09 | 2.004e-10 | 5.4295e-10 | 2.2184e-10 | 1.1136e-11 | 418240.625
508264.25 | 3.1462e-09 | 3.6705e-09 | 1.0639e-10 | 4.9542e-09 | 3.8013e-09 | 2.0044e-10 | 5.4061e-10 | 2.2308e-10 | 1.1141e-11 | 418252.781
508276.438 | 3.127e-09 | 3.6397e-09 | 1.0672e-10 | 5.003e-09 | 3.8047e-09 | 1.9964e-10 | 5.4697e-10 | 2.2514e-10 | 1.1256e-11 | 418264.969
508288.594 | 3.1927e-09 | 3.6144e-09 | 1.0641e-10 | 4.9755e-09 | 3.7913e-09 | 2.0177e-10 | 5.3644e-10 | 2.2391e-10 | 1.1266e-11 | 418277.125
508300.75 | 3.1587e-09 | 3.6357e-09 | 1.0657e-10 | 4.9561e-09 | 3.758e-09 | 2.0015e-10 | 5.3849e-10 | 2.218e-10 | 1.127e-11 | 418289.281
508312.938 | 3.1844e-09 | 3.626e-09 | 1.0633e-10 | 4.975e-09 | 3.743e-09 | 1.9907e-10 | 5.4901e-10 | 2.2429e-10 | 1.1106e-11 | 418301.469
508325.094 | 3.1752e-09 | 3.6545e-09 | 1.0885e-10 | 5.0513e-09 | 3.7711e-09 | 1.9836e-10 | 5.4802e-10 | 2.2334e-10 | 1.1262e-11 | 418313.625
508337.25 | 3.1656e-09 | 3.6508e-09 | 1.0682e-10 | 4.9879e-09 | 3.7744e-09 | 2.0133e-10 | 5.3832e-10 | 2.2184e-10 | 1.1244e-11 | 418325.781
508349.438 | 3.156e-09 | 3.6242e-09 | 1.065e-10 | 5.0061e-09 | 3.7685e-09 | 2.0071e-10 | 5.4264e-10 | 2.2441e-10 | 1.1109e-11 | 418337.969
508361.594 | 3.1428e-09 | 3.6567e-09 | 1.0633e-10 | 5.0013e-09 | 3.7649e-09 | 2.0142e-10 | 5.4748e-10 | 2.228e-10 | 1.1373e-11 | 418350.125
508373.75 | 3.1695e-09 | 3.651e-09 | 1.0674e-10 | 5.0168e-09 | 3.7975e-09 | 2.0016e-10 | 5.4481e-10 | 2.2318e-10 | 1.1285e-11 | 418362.281
508385.938 | 3.1663e-09 | 3.6095e-09 | 1.0765e-10 | 4.9764e-09 | 3.7897e-09 | 1.9929e-10 | 5.4587e-10 | 2.235e-10 | 1.1147e-11 | 418374.469
508398.094 | 3.1436e-09 | 3.6558e-09 | 1.0545e-10 | 4.9608e-09 | 3.7802e-09 | 2.0188e-10 | 5.4236e-10 | 2.2015e-10 | 1.1054e-11 | 418386.625
508410.25 | 3.1695e-09 | 3.6842e-09 | 1.0575e-10 | 4.9797e-09 | 3.8289e-09 | 2.0215e-10 | 5.4767e-10 | 2.2128e-10 | 1.1449e-11 | 418398.781
508422.438 | 3.1861e-09 | 3.6065e-09 | 1.0727e-10 | 4.9878e-09 | 3.8181e-09 | 1.9973e-10 | 5.4492e-10 | 2.2413e-10 | 1.1289e-11 | 418410.969
508434.594 | 3.1924e-09 | 3.6217e-09 | 1.0756e-10 | 5.0339e-09 | 3.7976e-09 | 2.0329e-10 | 5.4608e-10 | 2.2283e-10 | 1.1199e-11 | 418423.125
508446.75 | 3.1924e-09 | 3.6334e-09 | 1.0582e-10 | 4.9951e-09 | 3.7753e-09 | 2.0038e-10 | 5.4493e-10 | 2.2353e-10 | 1.1067e-11 | 418435.281
508458.938 | 3.1833e-09 | 3.6437e-09 | 1.0583e-10 | 5.0135e-09 | 3.798e-09 | 1.9963e-10 | 5.4561e-10 | 2.2387e-10 | 1.1331e-11 | 418447.469
508471.094 | 3.1674e-09 | 3.6515e-09 | 1.0793e-10 | 5.0479e-09 | 3.7994e-09 | 2.0093e-10 | 5.4802e-10 | 2.2396e-10 | 1.1343e-11 | 418459.625
508483.25 | 3.1481e-09 | 3.6454e-09 | 1.0682e-10 | 5.0042e-09 | 3.7812e-09 | 2.0283e-10 | 5.4309e-10 | 2.2225e-10 | 1.1233e-11 | 418471.781
508495.438 | 3.1649e-09 | 3.6601e-09 | 1.0804e-10 | 4.9774e-09 | 3.8152e-09 | 2.0277e-10 | 5.3691e-10 | 2.2377e-10 | 1.1246e-11 | 418483.969
508507.594 | 3.1782e-09 | 3.6367e-09 | 1.0639e-10 | 4.9934e-09 | 3.8001e-09 | 2.0016e-10 | 5.4253e-10 | 2.2333e-10 | 1.1231e-11 | 418496.125
508519.75 | 3.1662e-09 | 3.6334e-09 | 1.0701e-10 | 5.0299e-09 | 3.777e-09 | 2.0014e-10 | 5.4528e-10 | 2.2302e-10 | 1.1089e-11 | 418508.281
508531.938 | 3.1689e-09 | 3.6572e-09 | 1.0741e-10 | 4.961e-09 | 3.815e-09 | 1.9856e-10 | 5.4479e-10 | 2.2284e-10 | 1.128e-11 | 418520.469
508544.094 | 3.1868e-09 | 3.6627e-09 | 1.0674e-10 | 5.023e-09 | 3.7909e-09 | 2.0145e-10 | 5.4229e-10 | 2.2393e-10 | 1.1366e-11 | 418532.625
508556.281 | 3.1491e-09 | 3.6439e-09 | 1.0589e-10 | 4.9958e-09 | 3.7856e-09 | 2.0083e-10 | 5.4067e-10 | 2.2279e-10 | 1.1124e-11 | 418544.812
508568.438 | 3.1805e-09 | 3.6055e-09 | 1.0648e-10 | 5.0278e-09 | 3.7892e-09 | 2.0064e-10 | 5.3709e-10 | 2.2293e-10 | 1.1344e-11 | 418556.969
508580.594 | 3.1338e-09 | 3.6512e-09 | 1.0627e-10 | 5.0269e-09 | 3.7983e-09 | 2.0114e-10 | 5.4056e-10 | 2.2392e-10 | 1.1339e-11 | 418569.125
508592.781 | 3.1557e-09 | 3.6373e-09 | 1.0757e-10 | 4.9789e-09 | 3.8121e-09 | 2.021e-10 | 5.419e-10 | 2.2354e-10 | 1.1345e-11 | 418581.312
508604.938 | 3.208e-09 | 3.6654e-09 | 1.0749e-10 | 5.0415e-09 | 3.8013e-09 | 2.0001e-10 | 5.404e-10 | 2.2423e-10 | 1.119e-11 | 418593.469
508617.094 | 3.1383e-09 | 3.6405e-09 | 1.0728e-10 | 4.9758e-09 | 3.8215e-09 | 1.9986e-10 | 5.3979e-10 | 2.2273e-10 | 1.1152e-11 | 418605.625
508629.281 | 3.1315e-09 | 3.6448e-09 | 1.0604e-10 | 4.9958e-09 | 3.8097e-09 | 2.0047e-10 | 5.472e-10 | 2.2379e-10 | 1.1153e-11 | 418617.812
508641.438 | 3.1887e-09 | 3.6621e-09 | 1.0713e-10 | 5.0124e-09 | 3.7841e-09 | 2.0248e-10 | 5.4463e-10 | 2.2268e-10 | 1.1203e-11 | 418629.969
508653.594 | 3.184e-09 | 3.6616e-09 | 1.0629e-10 | 4.9982e-09 | 3.8092e-09 | 2.0129e-10 | 5.3956e-10 | 2.2163e-10 | 1.1145e-11 | 418642.125
508665.781 | 3.1821e-09 | 3.6755e-09 | 1.0651e-10 | 5.0351e-09 | 3.7878e-09 | 1.9989e-10 | 5.5035e-10 | 2.2247e-10 | 1.1177e-11 | 418654.312
508677.938 | 3.1358e-09 | 3.6367e-09 | 1.0711e-10 | 4.9449e-09 | 3.7949e-09 | 2.0101e-10 | 5.43e-10 | 2.2411e-10 | 1.113e-11 | 418666.469
508690.094 | 3.1645e-09 | 3.6497e-09 | 1.0601e-10 | 4.9631e-09 | 3.7751e-09 | 1.992e-10 | 5.4139e-10 | 2.2088e-10 | 1.1319e-11 | 418678.625
508702.281 | 3.1377e-09 | 3.6495e-09 | 1.0707e-10 | 5.0237e-09 | 3.8027e-09 | 1.9986e-10 | 5.3769e-10 | 2.244e-10 | 1.1332e-11 | 418690.812
508714.438 | 3.2032e-09 | 3.6403e-09 | 1.0501e-10 | 4.9784e-09 | 3.7849e-09 | 2.008e-10 | 5.3948e-10 | 2.2245e-10 | 1.1319e-11 | 418702.969
508726.594 | 3.1606e-09 | 3.6371e-09 | 1.0646e-10 | 4.9898e-09 | 3.7775e-09 | 1.9989e-10 | 5.4596e-10 | 2.2185e-10 | 1.1303e-11 | 418715.125
508738.781 | 3.1575e-09 | 3.6378e-09 | 1.0645e-10 | 4.9715e-09 | 3.7833e-09 | 2.0072e-10 | 5.4731e-10 | 2.2267e-10 | 1.1044e-11 | 418727.312
508750.938 | 3.1886e-09 | 3.6232e-09 | 1.0459e-10 | 4.9793e-09 | 3.7934e-09 | 1.9931e-10 | 5.467e-10 | 2.2141e-10 | 1.1257e-11 | 418739.469
508763.094 | 3.1619e-09 | 3.6927e-09 | 1.0714e-10 | 4.9769e-09 | 3.7669e-09 | 2.0098e-10 | 5.3742e-10 | 2.2302e-10 | 1.11e-11 | 418751.625
508775.281 | 3.1742e-09 | 3.6735e-09 | 1.0745e-10 | 4.9917e-09 | 3.7348e-09 | 1.9794e-10 | 5.4491e-10 | 2.2282e-10 | 1.1134e-11 | 418763.812
508787.438 | 3.118e-09 | 3.5873e-09 | 1.0839e-10 | 4.9589e-09 | 3.7747e-09 | 1.9826e-10 | 5.427e-10 | 2.2354e-10 | 1.1104e-11 | 418775.969
508799.594 | 3.1374e-09 | 3.6061e-09 | 1.0708e-10 | 4.9774e-09 | 3.7552e-09 | 2.0093e-10 | 5.3894e-10 | 2.223e-10 | 1.1159e-11 | 418788.125
508811.781 | 3.1647e-09 | 3.6116e-09 | 1.0642e-10 | 4.9383e-09 | 3.7677e-09 | 1.9954e-10 | 5.3851e-10 | 2.2263e-10 | 1.1004e-11 | 418800.312
508823.938 | 3.1438e-09 | 3.6228e-09 | 1.0671e-10 | 4.9594e-09 | 3.7579e-09 | 2.0054e-10 | 5.448e-10 | 2.2152e-10 | 1.1318e-11 | 418812.469
508836.094 | 3.1204e-09 | 3.6027e-09 | 1.0569e-10 | 4.9081e-09 | 3.739e-09 | 1.9909e-10 | 5.4827e-10 | 2.2466e-10 | 1.1102e-11 | 418824.625
508848.281 | 3.152e-09 | 3.6317e-09 | 1.0669e-10 | 4.951e-09 | 3.7978e-09 | 2.0126e-10 | 5.4484e-10 | 2.2381e-10 | 1.1137e-11 | 418836.812
508860.438 | 3.1561e-09 | 3.6206e-09 | 1.0561e-10 | 5.0386e-09 | 3.8112e-09 | 2.006e-10 | 5.4497e-10 | 2.2442e-10 | 1.1314e-11 | 418848.969
508872.594 | 3.135e-09 | 3.6459e-09 | 1.0637e-10 | 4.9958e-09 | 3.7569e-09 | 2.0167e-10 | 5.4119e-10 | 2.2208e-10 | 1.1036e-11 | 418861.125
508884.781 | 3.167e-09 | 3.6319e-09 | 1.0682e-10 | 4.9358e-09 | 3.7584e-09 | 1.9977e-10 | 5.4112e-10 | 2.2087e-10 | 1.1156e-11 | 418873.312
508896.938 | 3.127e-09 | 3.6624e-09 | 1.0731e-10 | 4.9873e-09 | 3.7642e-09 | 1.9942e-10 | 5.4712e-10 | 2.2064e-10 | 1.1298e-11 | 418885.469
508909.094 | 3.1454e-09 | 3.6195e-09 | 1.058e-10 | 4.9919e-09 | 3.7764e-09 | 2.001e-10 | 5.38e-10 | 2.2104e-10 | 1.1393e-11 | 418897.625
508921.281 | 3.1449e-09 | 3.6314e-09 | 1.0611e-10 | 4.9711e-09 | 3.7795e-09 | 2.0101e-10 | 5.3916e-10 | 2.2101e-10 | 1.1151e-11 | 418909.812
508933.438 | 3.1295e-09 | 3.608e-09 | 1.0668e-10 | 4.9975e-09 | 3.7569e-09 | 2.0125e-10 | 5.4177e-10 | 2.2466e-10 | 1.1168e-11 | 418921.969
508945.625 | 3.1392e-09 | 3.6419e-09 | 1.0651e-10 | 4.9248e-09 | 3.7624e-09 | 2.0001e-10 | 5.3552e-10 | 2.2291e-10 | 1.1073e-11 | 418934.156
508957.781 | 3.1819e-09 | 3.6562e-09 | 1.0455e-10 | 4.9922e-09 | 3.7407e-09 | 1.9904e-10 | 5.375e-10 | 2.2217e-10 | 1.1171e-11 | 418946.312
508969.938 | 3.1491e-09 | 3.6443e-09 | 1.0548e-10 | 4.9654e-09 | 3.814e-09 | 1.9896e-10 | 5.4226e-10 | 2.2282e-10 | 1.115e-11 | 418958.469
508982.125 | 3.122e-09 | 3.656e-09 | 1.0679e-10 | 4.9354e-09 | 3.8015e-09 | 2.0174e-10 | 5.4688e-10 | 2.2244e-10 | 1.1188e-11 | 418970.656
508994.281 | 3.1384e-09 | 3.6654e-09 | 1.0635e-10 | 5.0471e-09 | 3.8209e-09 | 2.0093e-10 | 5.4394e-10 | 2.2279e-10 | 1.1144e-11 | 418982.812
509006.438 | 3.1547e-09 | 3.6402e-09 | 1.0612e-10 | 4.9956e-09 | 3.7633e-09 | 2.0047e-10 | 5.4343e-10 | 2.2249e-10 | 1.1236e-11 | 418994.969
509018.625 | 3.1553e-09 | 3.6449e-09 | 1.05e-10 | 4.9912e-09 | 3.8047e-09 | 2.0018e-10 | 5.4003e-10 | 2.2365e-10 | 1.1275e-11 | 419007.156
509030.781 | 3.1646e-09 | 3.6436e-09 | 1.0745e-10 | 4.9852e-09 | 3.7663e-09 | 2.0082e-10 | 5.4419e-10 | 2.214e-10 | 1.109e-11 | 419019.312
509042.938 | 3.2159e-09 | 3.6396e-09 | 1.0775e-10 | 4.9951e-09 | 3.7711e-09 | 2.0128e-10 | 5.4168e-10 | 2.2303e-10 | 1.1234e-11 | 419031.469
509055.125 | 3.147e-09 | 3.6426e-09 | 1.0717e-10 | 4.9844e-09 | 3.7579e-09 | 2.002e-10 | 5.4804e-10 | 2.2581e-10 | 1.1409e-11 | 419043.656
509067.281 | 3.1577e-09 | 3.6578e-09 | 1.0752e-10 | 5.0804e-09 | 3.7995e-09 | 2.0195e-10 | 5.4126e-10 | 2.2498e-10 | 1.14e-11 | 419055.812
509079.438 | 3.148e-09 | 3.65e-09 | 1.0608e-10 | 5.083e-09 | 3.8119e-09 | 2.0096e-10 | 5.3939e-10 | 2.2363e-10 | 1.1316e-11 | 419067.969
509091.625 | 3.1356e-09 | 3.6736e-09 | 1.0764e-10 | 5.0255e-09 | 3.756e-09 | 1.9899e-10 | 5.4488e-10 | 2.2267e-10 | 1.1369e-11 | 419080.156
509103.781 | 3.1368e-09 | 3.668e-09 | 1.051e-10 | 4.971e-09 | 3.7763e-09 | 2.0022e-10 | 5.4306e-10 | 2.2179e-10 | 1.1258e-11 | 419092.312
509115.938 | 3.1615e-09 | 3.6838e-09 | 1.0766e-10 | 4.9694e-09 | 3.7904e-09 | 2.0267e-10 | 5.4559e-10 | 2.2197e-10 | 1.1121e-11 | 419104.469
509128.125 | 3.1608e-09 | 3.6403e-09 | 1.0608e-10 | 5.0143e-09 | 3.8099e-09 | 2.0264e-10 | 5.4487e-10 | 2.2284e-10 | 1.1248e-11 | 419116.656
509140.281 | 3.1344e-09 | 3.6525e-09 | 1.0696e-10 | 4.9288e-09 | 3.7758e-09 | 2.0111e-10 | 5.4591e-10 | 2.2238e-10 | 1.117e-11 | 419128.812
509152.438 | 3.1697e-09 | 3.646e-09 | 1.0545e-10 | 4.9848e-09 | 3.7653e-09 | 1.9968e-10 | 5.4461e-10 | 2.2286e-10 | 1.116e-11 | 419140.969
509164.625 | 3.1799e-09 | 3.6608e-09 | 1.0629e-10 | 4.9698e-09 | 3.783e-09 | 1.991e-10 | 5.4183e-10 | 2.2377e-10 | 1.0979e-11 | 419153.156
509176.781 | 3.1088e-09 | 3.6379e-09 | 1.0601e-10 | 4.9753e-09 | 3.7734e-09 | 2.0067e-10 | 5.4718e-10 | 2.2271e-10 | 1.1159e-11 | 419165.312
509188.938 | 3.1063e-09 | 3.6092e-09 | 1.0501e-10 | 5.0187e-09 | 3.7814e-09 | 1.99e-10 | 5.4507e-10 | 2.1977e-10 | 1.1107e-11 | 419177.469
509201.125 | 3.1383e-09 | 3.625e-09 | 1.0546e-10 | 4.9242e-09 | 3.7533e-09 | 1.9915e-10 | 5.4325e-10 | 2.2207e-10 | 1.1239e-11 | 419189.656
509213.281 | 3.1515e-09 | 3.6391e-09 | 1.0618e-10 | 4.9785e-09 | 3.7595e-09 | 1.9968e-10 | 5.4386e-10 | 2.2357e-10 | 1.1193e-11 | 419201.812
509225.438 | 3.0957e-09 | 3.6511e-09 | 1.0716e-10 | 4.9582e-09 | 3.735e-09 | 1.9869e-10 | 5.4215e-10 | 2.2331e-10 | 1.134e-11 | 419213.969
509237.625 | 3.1098e-09 | 3.6396e-09 | 1.0612e-10 | 4.9423e-09 | 3.7417e-09 | 1.9913e-10 | 5.467e-10 | 2.2066e-10 | 1.1037e-11 | 419226.156
509249.781 | 3.1125e-09 | 3.6496e-09 | 1.0574e-10 | 4.9756e-09 | 3.7404e-09 | 2.0198e-10 | 5.4998e-10 | 2.2358e-10 | 1.102e-11 | 419238.312
509261.938 | 3.1422e-09 | 3.6191e-09 | 1.0677e-10 | 5.0223e-09 | 3.7533e-09 | 2.0056e-10 | 5.3955e-10 | 2.246e-10 | 1.1276e-11 | 419250.469
509274.125 | 3.1328e-09 | 3.6445e-09 | 1.0548e-10 | 4.9926e-09 | 3.7639e-09 | 1.9898e-10 | 5.3801e-10 | 2.2271e-10 | 1.1023e-11 | 419262.656
509286.281 | 3.0727e-09 | 3.6648e-09 | 1.0678e-10 | 4.9333e-09 | 3.769e-09 | 2.0064e-10 | 5.4514e-10 | 2.2445e-10 | 1.1345e-11 | 419274.812
509298.438 | 3.1442e-09 | 3.6301e-09 | 1.0655e-10 | 4.9937e-09 | 3.7988e-09 | 2.0067e-10 | 5.4246e-10 | 2.2033e-10 | 1.128e-11 | 419286.969
509310.625 | 3.1425e-09 | 3.6254e-09 | 1.0733e-10 | 5.0704e-09 | 3.7971e-09 | 1.9909e-10 | 5.4548e-10 | 2.2273e-10 | 1.1089e-11 | 419299.156
509322.781 | 3.1461e-09 | 3.6442e-09 | 1.0617e-10 | 4.9786e-09 | 3.7442e-09 | 1.9789e-10 | 5.4152e-10 | 2.2175e-10 | 1.1248e-11 | 419311.312
509334.969 | 3.1377e-09 | 3.6114e-09 | 1.0741e-10 | 4.9974e-09 | 3.7658e-09 | 2.0061e-10 | 5.4394e-10 | 2.2106e-10 | 1.111e-11 | 419323.5
509347.125 | 3.1774e-09 | 3.6031e-09 | 1.0524e-10 | 4.9761e-09 | 3.7714e-09 | 1.9882e-10 | 5.4265e-10 | 2.2163e-10 | 1.1313e-11 | 419335.656
509359.281 | 3.1613e-09 | 3.6642e-09 | 1.0674e-10 | 4.9759e-09 | 3.7687e-09 | 2.0293e-10 | 5.4189e-10 | 2.2193e-10 | 1.1144e-11 | 419347.812
509371.469 | 3.1229e-09 | 3.6275e-09 | 1.0555e-10 | 4.9954e-09 | 3.7893e-09 | 1.9991e-10 | 5.3897e-10 | 2.2255e-10 | 1.1231e-11 | 419360
509383.625 | 3.132e-09 | 3.6401e-09 | 1.068e-10 | 4.9727e-09 | 3.7515e-09 | 2.0027e-10 | 5.4703e-10 | 2.1994e-10 | 1.1328e-11 | 419372.156
509395.781 | 3.1609e-09 | 3.6027e-09 | 1.0652e-10 | 4.9549e-09 | 3.7757e-09 | 1.9971e-10 | 5.4425e-10 | 2.2129e-10 | 1.1072e-11 | 419384.312
509407.969 | 3.1395e-09 | 3.6241e-09 | 1.0646e-10 | 5.0208e-09 | 3.7664e-09 | 2.0096e-10 | 5.4497e-10 | 2.2224e-10 | 1.1196e-11 | 419396.5
509420.125 | 3.1439e-09 | 3.6628e-09 | 1.0498e-10 | 5.0204e-09 | 3.7628e-09 | 2.0024e-10 | 5.4063e-10 | 2.229e-10 | 1.1229e-11 | 419408.656
509432.281 | 3.1389e-09 | 3.6155e-09 | 1.0653e-10 | 5.0008e-09 | 3.7382e-09 | 1.9896e-10 | 5.3952e-10 | 2.2378e-10 | 1.139e-11 | 419420.812
509444.469 | 3.1527e-09 | 3.6146e-09 | 1.0563e-10 | 4.9307e-09 | 3.7415e-09 | 2.0019e-10 | 5.3973e-10 | 2.2338e-10 | 1.1131e-11 | 419433
509456.625 | 3.1275e-09 | 3.6871e-09 | 1.0614e-10 | 4.9381e-09 | 3.7495e-09 | 1.9921e-10 | 5.3981e-10 | 2.2358e-10 | 1.1091e-11 | 419445.156
509468.781 | 3.1647e-09 | 3.6225e-09 | 1.055e-10 | 4.9794e-09 | 3.7754e-09 | 1.9993e-10 | 5.3952e-10 | 2.2104e-10 | 1.129e-11 | 419457.312
509480.969 | 3.1202e-09 | 3.6366e-09 | 1.0597e-10 | 4.9987e-09 | 3.8009e-09 | 2.0002e-10 | 5.471e-10 | 2.2112e-10 | 1.1152e-11 | 419469.5
509493.125 | 3.1507e-09 | 3.6301e-09 | 1.0637e-10 | 4.9477e-09 | 3.7394e-09 | 1.994e-10 | 5.4657e-10 | 2.2289e-10 | 1.1253e-11 | 419481.656
509505.281 | 3.1849e-09 | 3.6683e-09 | 1.0517e-10 | 4.9511e-09 | 3.7499e-09 | 1.9977e-10 | 5.4492e-10 | 2.2045e-10 | 1.1264e-11 | 419493.812
509517.469 | 3.143e-09 | 3.6063e-09 | 1.0645e-10 | 4.9642e-09 | 3.7818e-09 | 1.9914e-10 | 5.4341e-10 | 2.2256e-10 | 1.1273e-11 | 419506
509529.625 | 3.117e-09 | 3.6407e-09 | 1.053e-10 | 4.9614e-09 | 3.7819e-09 | 2.0095e-10 | 5.4646e-10 | 2.2179e-10 | 1.1122e-11 | 419518.156
509541.781 | 3.1247e-09 | 3.6315e-09 | 1.0654e-10 | 4.9492e-09 | 3.7691e-09 | 1.9922e-10 | 5.4279e-10 | 2.2065e-10 | 1.1072e-11 | 419530.312
509553.969 | 3.1499e-09 | 3.6262e-09 | 1.0498e-10 | 4.9993e-09 | 3.784e-09 | 1.9939e-10 | 5.4187e-10 | 2.2122e-10 | 1.1162e-11 | 419542.5
509566.125 | 3.1319e-09 | 3.6083e-09 | 1.0702e-10 | 5.0453e-09 | 3.7683e-09 | 2.0023e-10 | 5.3933e-10 | 2.2109e-10 | 1.1342e-11 | 419554.656
509578.281 | 3.1384e-09 | 3.6371e-09 | 1.0555e-10 | 4.9593e-09 | 3.7592e-09 | 1.9954e-10 | 5.3934e-10 | 2.2072e-10 | 1.1147e-11 | 419566.812
509590.469 | 3.1383e-09 | 3.6335e-09 | 1.0567e-10 | 4.9637e-09 | 3.7585e-09 | 1.9962e-10 | 5.4188e-10 | 2.2207e-10 | 1.1075e-11 | 419579
509602.625 | 3.116e-09 | 3.6229e-09 | 1.0682e-10 | 5.0071e-09 | 3.7948e-09 | 1.9851e-10 | 5.4328e-10 | 2.2099e-10 | 1.1144e-11 | 419591.156
509614.781 | 3.1335e-09 | 3.6475e-09 | 1.0632e-10 | 4.9077e-09 | 3.7786e-09 | 2.0024e-10 | 5.3886e-10 | 2.2257e-10 | 1.1013e-11 | 419603.312
509626.969 | 3.1211e-09 | 3.6437e-09 | 1.0556e-10 | 4.9843e-09 | 3.7812e-09 | 2.0136e-10 | 5.4103e-10 | 2.2412e-10 | 1.1104e-11 | 419615.5
509639.125 | 3.128e-09 | 3.6269e-09 | 1.0601e-10 | 4.9602e-09 | 3.7758e-09 | 2.0058e-10 | 5.4425e-10 | 2.2221e-10 | 1.1236e-11 | 419627.656
509651.281 | 3.1261e-09 | 3.6146e-09 | 1.0484e-10 | 4.9832e-09 | 3.7715e-09 | 1.9939e-10 | 5.416e-10 | 2.2213e-10 | 1.1198e-11 | 419639.812
509663.469 | 3.1325e-09 | 3.6238e-09 | 1.0589e-10 | 4.9766e-09 | 3.724e-09 | 2.0065e-10 | 5.4079e-10 | 2.233e-10 | 1.1166e-11 | 419652
509675.625 | 3.1138e-09 | 3.6072e-09 | 1.0546e-10 | 5.011e-09 | 3.7258e-09 | 1.987e-10 | 5.3161e-10 | 2.2322e-10 | 1.1054e-11 | 419664.156
509687.813 | 3.1317e-09 | 3.633e-09 | 1.0627e-10 | 4.9517e-09 | 3.7338e-09 | 2.0205e-10 | 5.3912e-10 | 2.2426e-10 | 1.113e-11 | 419676.344
509699.969 | 3.1353e-09 | 3.6459e-09 | 1.0589e-10 | 4.9854e-09 | 3.7584e-09 | 1.9978e-10 | 5.4142e-10 | 2.2154e-10 | 1.1112e-11 | 419688.5
509712.125 | 3.1276e-09 | 3.6117e-09 | 1.0644e-10 | 4.9236e-09 | 3.7604e-09 | 2.0068e-10 | 5.4048e-10 | 2.2046e-10 | 1.1338e-11 | 419700.656
509724.313 | 3.135e-09 | 3.6592e-09 | 1.0501e-10 | 4.9767e-09 | 3.7831e-09 | 2.0072e-10 | 5.4447e-10 | 2.2373e-10 | 1.1412e-11 | 419712.844
509736.469 | 3.1302e-09 | 3.6197e-09 | 1.0607e-10 | 4.9093e-09 | 3.7474e-09 | 2.0091e-10 | 5.4685e-10 | 2.2159e-10 | 1.1205e-11 | 419725
509748.625 | 3.138e-09 | 3.6183e-09 | 1.0526e-10 | 4.9381e-09 | 3.7316e-09 | 2.0014e-10 | 5.3788e-10 | 2.21e-10 | 1.1018e-11 | 419737.156
509760.813 | 3.115e-09 | 3.6266e-09 | 1.0673e-10 | 5.0273e-09 | 3.7744e-09 | 1.9883e-10 | 5.4288e-10 | 2.22e-10 | 1.1162e-11 | 419749.344
509772.969 | 3.1395e-09 | 3.6103e-09 | 1.0598e-10 | 4.9269e-09 | 3.7454e-09 | 1.9952e-10 | 5.3954e-10 | 2.1956e-10 | 1.1106e-11 | 419761.5
509785.125 | 3.1347e-09 | 3.6151e-09 | 1.0528e-10 | 4.9297e-09 | 3.7484e-09 | 1.9972e-10 | 5.401e-10 | 2.233e-10 | 1.1088e-11 | 419773.656
509797.313 | 3.1156e-09 | 3.6122e-09 | 1.0685e-10 | 4.9293e-09 | 3.7795e-09 | 1.9901e-10 | 5.3862e-10 | 2.2346e-10 | 1.1131e-11 | 419785.844
509809.469 | 3.1158e-09 | 3.64e-09 | 1.0568e-10 | 4.9832e-09 | 3.7618e-09 | 1.9795e-10 | 5.4004e-10 | 2.2171e-10 | 1.1149e-11 | 419798
509821.625 | 3.1495e-09 | 3.6081e-09 | 1.0612e-10 | 4.9453e-09 | 3.7827e-09 | 2.0031e-10 | 5.4601e-10 | 2.2061e-10 | 1.1181e-11 | 419810.156
509833.813 | 3.1025e-09 | 3.5925e-09 | 1.0489e-10 | 5.0356e-09 | 3.7621e-09 | 2.0075e-10 | 5.4158e-10 | 2.2144e-10 | 1.131e-11 | 419822.344
509845.969 | 3.1457e-09 | 3.6302e-09 | 1.0613e-10 | 4.9715e-09 | 3.7439e-09 | 2.0075e-10 | 5.3883e-10 | 2.2206e-10 | 1.1082e-11 | 419834.5
509858.125 | 3.1212e-09 | 3.5984e-09 | 1.0559e-10 | 4.9569e-09 | 3.7375e-09 | 2.0028e-10 | 5.431e-10 | 2.2275e-10 | 1.1184e-11 | 419846.656
509870.313 | 3.1239e-09 | 3.6681e-09 | 1.061e-10 | 4.9927e-09 | 3.7702e-09 | 2.0016e-10 | 5.4538e-10 | 2.221e-10 | 1.1164e-11 | 419858.844
509882.469 | 3.1088e-09 | 3.5958e-09 | 1.0606e-10 | 5.0236e-09 | 3.7455e-09 | 1.9905e-10 | 5.4461e-10 | 2.2194e-10 | 1.1119e-11 | 419871
509894.625 | 3.1221e-09 | 3.6257e-09 | 1.0537e-10 | 5.042e-09 | 3.731e-09 | 2.0043e-10 | 5.3629e-10 | 2.2164e-10 | 1.1248e-11 | 419883.156
509906.813 | 3.1189e-09 | 3.6275e-09 | 1.0639e-10 | 4.9661e-09 | 3.7496e-09 | 1.9945e-10 | 5.3367e-10 | 2.2291e-10 | 1.1192e-11 | 419895.344
509918.969 | 3.1109e-09 | 3.5931e-09 | 1.0502e-10 | 4.912e-09 | 3.7995e-09 | 1.9899e-10 | 5.4169e-10 | 2.2026e-10 | 1.1139e-11 | 419907.5
509931.125 | 3.0926e-09 | 3.599e-09 | 1.0506e-10 | 4.9264e-09 | 3.7574e-09 | 2.0109e-10 | 5.4471e-10 | 2.1984e-10 | 1.1107e-11 | 419919.656
509943.313 | 3.1208e-09 | 3.572e-09 | 1.0551e-10 | 4.9305e-09 | 3.7291e-09 | 1.9818e-10 | 5.3958e-10 | 2.2027e-10 | 1.113e-11 | 419931.844
509955.469 | 3.1252e-09 | 3.6046e-09 | 1.0448e-10 | 4.9784e-09 | 3.7268e-09 | 1.977e-10 | 5.3648e-10 | 2.24e-10 | 1.1254e-11 | 419944
509967.625 | 3.1348e-09 | 3.6051e-09 | 1.0696e-10 | 4.9532e-09 | 3.7488e-09 | 1.9913e-10 | 5.3372e-10 | 2.1873e-10 | 1.1186e-11 | 419956.156
509979.813 | 3.1099e-09 | 3.5988e-09 | 1.0444e-10 | 4.9293e-09 | 3.7253e-09 | 1.9825e-10 | 5.3635e-10 | 2.2349e-10 | 1.0935e-11 | 419968.344
509991.969 | 3.1026e-09 | 3.6356e-09 | 1.0591e-10 | 4.9166e-09 | 3.7691e-09 | 2.0081e-10 | 5.3974e-10 | 2.2275e-10 | 1.1168e-11 | 419980.5
510004.125 | 3.1104e-09 | 3.5853e-09 | 1.0644e-10 | 4.9509e-09 | 3.7458e-09 | 1.9907e-10 | 5.39e-10 | 2.223e-10 | 1.1264e-11 | 419992.656
510016.313 | 3.0861e-09 | 3.6054e-09 | 1.0433e-10 | 4.972e-09 | 3.7726e-09 | 1.9695e-10 | 5.4383e-10 | 2.2056e-10 | 1.1243e-11 | 420004.844
510028.469 | 3.1387e-09 | 3.579e-09 | 1.0371e-10 | 4.915e-09 | 3.7264e-09 | 1.9698e-10 | 5.44e-10 | 2.1829e-10 | 1.1088e-11 | 420017
510040.625 | 3.1353e-09 | 3.6055e-09 | 1.0645e-10 | 4.9711e-09 | 3.746e-09 | 2.0055e-10 | 5.3925e-10 | 2.2131e-10 | 1.1243e-11 | 420029.156
510052.813 | 3.0889e-09 | 3.6534e-09 | 1.0589e-10 | 4.9321e-09 | 3.7368e-09 | 1.9945e-10 | 5.3771e-10 | 2.1932e-10 | 1.1062e-11 | 420041.344
510064.969 | 3.1267e-09 | 3.6164e-09 | 1.0605e-10 | 4.9519e-09 | 3.7553e-09 | 1.9967e-10 | 5.4098e-10 | 2.2232e-10 | 1.1086e-11 | 420053.5
510077.156 | 3.1175e-09 | 3.5941e-09 | 1.0609e-10 | 4.9722e-09 | 3.7265e-09 | 1.9916e-10 | 5.364e-10 | 2.2062e-10 | 1.1113e-11 | 420065.687
510089.313 | 3.1224e-09 | 3.6392e-09 | 1.069e-10 | 4.9901e-09 | 3.7326e-09 | 1.9737e-10 | 5.358e-10 | 2.2109e-10 | 1.0998e-11 | 420077.844
510101.469 | 3.1239e-09 | 3.5829e-09 | 1.0543e-10 | 4.9421e-09 | 3.7142e-09 | 1.992e-10 | 5.324e-10 | 2.1913e-10 | 1.1147e-11 | 420090
510113.656 | 3.118e-09 | 3.6281e-09 | 1.0582e-10 | 4.932e-09 | 3.7299e-09 | 2.0021e-10 | 5.4224e-10 | 2.2052e-10 | 1.1236e-11 | 420102.187
510125.813 | 3.1107e-09 | 3.5877e-09 | 1.0495e-10 | 4.9932e-09 | 3.7592e-09 | 1.9941e-10 | 5.4154e-10 | 2.2113e-10 | 1.1304e-11 | 420114.344
510137.969 | 3.0889e-09 | 3.6363e-09 | 1.0567e-10 | 4.9253e-09 | 3.7441e-09 | 1.9773e-10 | 5.3546e-10 | 2.2165e-10 | 1.1118e-11 | 420126.5
510150.156 | 3.1029e-09 | 3.6104e-09 | 1.0644e-10 | 4.9241e-09 | 3.7386e-09 | 1.9874e-10 | 5.4008e-10 | 2.2021e-10 | 1.121e-11 | 420138.687
510162.313 | 3.1261e-09 | 3.621e-09 | 1.0563e-10 | 4.9308e-09 | 3.7558e-09 | 1.9951e-10 | 5.392e-10 | 2.2224e-10 | 1.1161e-11 | 420150.844
510174.469 | 3.1305e-09 | 3.6556e-09 | 1.0663e-10 | 4.9678e-09 | 3.7846e-09 | 1.9777e-10 | 5.3892e-10 | 2.2294e-10 | 1.125e-11 | 420163
510186.656 | 3.1407e-09 | 3.612e-09 | 1.0539e-10 | 4.9604e-09 | 3.7814e-09 | 1.9939e-10 | 5.4301e-10 | 2.2109e-10 | 1.1132e-11 | 420175.187
510198.813 | 3.1365e-09 | 3.6174e-09 | 1.0515e-10 | 4.9108e-09 | 3.706e-09 | 1.9828e-10 | 5.3973e-10 | 2.1828e-10 | 1.1078e-11 | 420187.344
510210.969 | 3.0937e-09 | 3.5931e-09 | 1.0451e-10 | 4.8916e-09 | 3.71e-09 | 1.972e-10 | 5.4007e-10 | 2.1855e-10 | 1.0924e-11 | 420199.5
510223.156 | 3.0825e-09 | 3.628e-09 | 1.0482e-10 | 4.8989e-09 | 3.7359e-09 | 1.9865e-10 | 5.3885e-10 | 2.2186e-10 | 1.1087e-11 | 420211.687
510235.313 | 3.0951e-09 | 3.6197e-09 | 1.0615e-10 | 4.8882e-09 | 3.7143e-09 | 1.9726e-10 | 5.34e-10 | 2.2312e-10 | 1.106e-11 | 420223.844
510247.469 | 3.0843e-09 | 3.6084e-09 | 1.058e-10 | 4.8627e-09 | 3.7538e-09 | 1.9754e-10 | 5.2953e-10 | 2.1812e-10 | 1.1062e-11 | 420236
510259.656 | 3.1146e-09 | 3.6042e-09 | 1.0522e-10 | 4.9544e-09 | 3.769e-09 | 1.9801e-10 | 5.3879e-10 | 2.2226e-10 | 1.1265e-11 | 420248.187
510271.813 | 3.1362e-09 | 3.598e-09 | 1.0605e-10 | 4.9509e-09 | 3.7033e-09 | 2.0061e-10 | 5.3974e-10 | 2.2188e-10 | 1.1099e-11 | 420260.344
510283.969 | 3.1383e-09 | 3.6588e-09 | 1.0688e-10 | 4.9237e-09 | 3.759e-09 | 1.985e-10 | 5.3358e-10 | 2.2197e-10 | 1.1077e-11 | 420272.5
510296.156 | 3.16e-09 | 3.5999e-09 | 1.0493e-10 | 4.9437e-09 | 3.7244e-09 | 1.9907e-10 | 5.3772e-10 | 2.2388e-10 | 1.1172e-11 | 420284.687
510308.313 | 3.1329e-09 | 3.6478e-09 | 1.0467e-10 | 4.882e-09 | 3.7326e-09 | 1.9923e-10 | 5.3806e-10 | 2.1993e-10 | 1.1091e-11 | 420296.844
510320.469 | 3.1107e-09 | 3.6002e-09 | 1.0446e-10 | 4.9319e-09 | 3.7317e-09 | 1.992e-10 | 5.406e-10 | 2.2177e-10 | 1.1325e-11 | 420309
510332.656 | 3.1048e-09 | 3.5903e-09 | 1.0485e-10 | 4.9208e-09 | 3.7335e-09 | 1.9852e-10 | 5.3664e-10 | 2.194e-10 | 1.0943e-11 | 420321.187
510344.813 | 3.1222e-09 | 3.6551e-09 | 1.0585e-10 | 4.8899e-09 | 3.7533e-09 | 2.0052e-10 | 5.3755e-10 | 2.1967e-10 | 1.1115e-11 | 420333.344
510356.969 | 3.1786e-09 | 3.6379e-09 | 1.0533e-10 | 4.9564e-09 | 3.7724e-09 | 1.987e-10 | 5.4021e-10 | 2.1844e-10 | 1.1137e-11 | 420345.5
510369.156 | 3.1629e-09 | 3.6082e-09 | 1.0547e-10 | 4.9051e-09 | 3.8132e-09 | 1.982e-10 | 5.3294e-10 | 2.207e-10 | 1.1067e-11 | 420357.687
510381.313 | 3.1482e-09 | 3.6104e-09 | 1.0586e-10 | 4.9066e-09 | 3.7701e-09 | 1.9961e-10 | 5.4081e-10 | 2.2217e-10 | 1.11e-11 | 420369.844
510393.469 | 3.1044e-09 | 3.604e-09 | 1.0512e-10 | 4.9399e-09 | 3.7236e-09 | 1.9845e-10 | 5.3854e-10 | 2.1963e-10 | 1.1161e-11 | 420382
510405.656 | 3.1156e-09 | 3.6018e-09 | 1.0492e-10 | 4.9231e-09 | 3.7658e-09 | 1.9864e-10 | 5.3574e-10 | 2.192e-10 | 1.1129e-11 | 420394.187
510417.813 | 3.1427e-09 | 3.6084e-09 | 1.054e-10 | 4.9178e-09 | 3.7914e-09 | 1.99e-10 | 5.3951e-10 | 2.1842e-10 | 1.1117e-11 | 420406.344
510429.969 | 3.103e-09 | 3.605e-09 | 1.0588e-10 | 4.9723e-09 | 3.7745e-09 | 1.9979e-10 | 5.3772e-10 | 2.2434e-10 | 1.1237e-11 | 420418.5
510442.156 | 3.1297e-09 | 3.5845e-09 | 1.0554e-10 | 4.9725e-09 | 3.7505e-09 | 1.9996e-10 | 5.3592e-10 | 2.2129e-10 | 1.1023e-11 | 420430.687
510454.313 | 3.1186e-09 | 3.5955e-09 | 1.0513e-10 | 4.9577e-09 | 3.7554e-09 | 1.9963e-10 | 5.3655e-10 | 2.1965e-10 | 1.1143e-11 | 420442.844
510466.5 | 3.1153e-09 | 3.5819e-09 | 1.0461e-10 | 4.9374e-09 | 3.7464e-09 | 1.9786e-10 | 5.3599e-10 | 2.2037e-10 | 1.098e-11 | 420455.031
510478.656 | 3.1209e-09 | 3.643e-09 | 1.0682e-10 | 4.9519e-09 | 3.7682e-09 | 1.9831e-10 | 5.4041e-10 | 2.2308e-10 | 1.1242e-11 | 420467.187
510490.813 | 3.1241e-09 | 3.6e-09 | 1.0534e-10 | 4.9338e-09 | 3.7793e-09 | 1.9719e-10 | 5.4101e-10 | 2.2077e-10 | 1.1152e-11 | 420479.344
510503 | 3.0934e-09 | 3.65e-09 | 1.0637e-10 | 4.8602e-09 | 3.7522e-09 | 1.9955e-10 | 5.37e-10 | 2.203e-10 | 1.1066e-11 | 420491.531
510515.156 | 3.1549e-09 | 3.6082e-09 | 1.0569e-10 | 4.9217e-09 | 3.7358e-09 | 1.9719e-10 | 5.3942e-10 | 2.2267e-10 | 1.1027e-11 | 420503.687
510527.313 | 3.1532e-09 | 3.6139e-09 | 1.0639e-10 | 4.8809e-09 | 3.7561e-09 | 1.9727e-10 | 5.4022e-10 | 2.1937e-10 | 1.1036e-11 | 420515.844
510539.5 | 3.1212e-09 | 3.634e-09 | 1.0442e-10 | 4.8943e-09 | 3.7619e-09 | 1.978e-10 | 5.4623e-10 | 2.2002e-10 | 1.1229e-11 | 420528.031
510551.656 | 3.144e-09 | 3.6147e-09 | 1.0634e-10 | 4.9814e-09 | 3.7235e-09 | 1.9717e-10 | 5.3513e-10 | 2.2161e-10 | 1.1131e-11 | 420540.187
510563.813 | 3.1287e-09 | 3.602e-09 | 1.0541e-10 | 4.9674e-09 | 3.7384e-09 | 1.9743e-10 | 5.3614e-10 | 2.2079e-10 | 1.1049e-11 | 420552.344
510576 | 3.1082e-09 | 3.6155e-09 | 1.0524e-10 | 4.9778e-09 | 3.7585e-09 | 2.0017e-10 | 5.4252e-10 | 2.2126e-10 | 1.1198e-11 | 420564.531
510588.156 | 3.1323e-09 | 3.6115e-09 | 1.0578e-10 | 4.9242e-09 | 3.7551e-09 | 1.9911e-10 | 5.3525e-10 | 2.2082e-10 | 1.118e-11 | 420576.687
510600.313 | 3.1043e-09 | 3.6222e-09 | 1.0628e-10 | 4.9696e-09 | 3.7512e-09 | 1.9894e-10 | 5.4622e-10 | 2.2038e-10 | 1.107e-11 | 420588.844
510612.5 | 3.1118e-09 | 3.5961e-09 | 1.0477e-10 | 4.9625e-09 | 3.7801e-09 | 1.9841e-10 | 5.3623e-10 | 2.2069e-10 | 1.1138e-11 | 420601.031
510624.656 | 3.1243e-09 | 3.5853e-09 | 1.0503e-10 | 4.9141e-09 | 3.7533e-09 | 1.9983e-10 | 5.321e-10 | 2.2059e-10 | 1.0947e-11 | 420613.187
510636.813 | 3.124e-09 | 3.5914e-09 | 1.0722e-10 | 4.8981e-09 | 3.7681e-09 | 1.9642e-10 | 5.3846e-10 | 2.206e-10 | 1.129e-11 | 420625.344
510649 | 3.1733e-09 | 3.6312e-09 | 1.0418e-10 | 4.962e-09 | 3.7495e-09 | 1.9854e-10 | 5.3673e-10 | 2.1873e-10 | 1.129e-11 | 420637.531
510661.156 | 3.1374e-09 | 3.6316e-09 | 1.0659e-10 | 4.9313e-09 | 3.7419e-09 | 1.9843e-10 | 5.4792e-10 | 2.2239e-10 | 1.1249e-11 | 420649.687
510673.313 | 3.1307e-09 | 3.6418e-09 | 1.0525e-10 | 5.0099e-09 | 3.742e-09 | 1.9846e-10 | 5.4253e-10 | 2.2034e-10 | 1.1078e-11 | 420661.844
510685.5 | 3.1204e-09 | 3.6304e-09 | 1.0569e-10 | 4.9933e-09 | 3.749e-09 | 2.0036e-10 | 5.3633e-10 | 2.2172e-10 | 1.1151e-11 | 420674.031
510697.656 | 3.0893e-09 | 3.6506e-09 | 1.0479e-10 | 5.0131e-09 | 3.7684e-09 | 1.9896e-10 | 5.3976e-10 | 2.2045e-10 | 1.1045e-11 | 420686.187
510709.813 | 3.1175e-09 | 3.6344e-09 | 1.0635e-10 | 4.9777e-09 | 3.7359e-09 | 1.9721e-10 | 5.3896e-10 | 2.2113e-10 | 1.1231e-11 | 420698.344
510722 | 3.1426e-09 | 3.6115e-09 | 1.0495e-10 | 4.9748e-09 | 3.7903e-09 | 1.9965e-10 | 5.4254e-10 | 2.2264e-10 | 1.1153e-11 | 420710.531
510734.156 | 3.1622e-09 | 3.6044e-09 | 1.0536e-10 | 4.9449e-09 | 3.7805e-09 | 1.9822e-10 | 5.3269e-10 | 2.2146e-10 | 1.1161e-11 | 420722.687
510746.313 | 3.1336e-09 | 3.6358e-09 | 1.0515e-10 | 4.9614e-09 | 3.7514e-09 | 2.003e-10 | 5.4256e-10 | 2.2199e-10 | 1.104e-11 | 420734.844
510758.5 | 3.1373e-09 | 3.6024e-09 | 1.0528e-10 | 4.8904e-09 | 3.7369e-09 | 2.0043e-10 | 5.3689e-10 | 2.2133e-10 | 1.1017e-11 | 420747.031
510770.656 | 3.1131e-09 | 3.619e-09 | 1.0548e-10 | 4.8919e-09 | 3.763e-09 | 1.9859e-10 | 5.3534e-10 | 2.2194e-10 | 1.1326e-11 | 420759.187
510782.813 | 3.1518e-09 | 3.6002e-09 | 1.0538e-10 | 4.9037e-09 | 3.7727e-09 | 1.9819e-10 | 5.3952e-10 | 2.2128e-10 | 1.1067e-11 | 420771.344
510795 | 3.1267e-09 | 3.5879e-09 | 1.0597e-10 | 4.9449e-09 | 3.7372e-09 | 2.002e-10 | 5.403e-10 | 2.1943e-10 | 1.1287e-11 | 420783.531
510807.156 | 3.1157e-09 | 3.5908e-09 | 1.0496e-10 | 4.9191e-09 | 3.7589e-09 | 1.9776e-10 | 5.4105e-10 | 2.2139e-10 | 1.1123e-11 | 420795.687
510819.313 | 3.0837e-09 | 3.6171e-09 | 1.054e-10 | 4.983e-09 | 3.7652e-09 | 1.9959e-10 | 5.4718e-10 | 2.2108e-10 | 1.112e-11 | 420807.844
510831.5 | 3.1193e-09 | 3.6181e-09 | 1.0555e-10 | 4.9695e-09 | 3.7963e-09 | 1.9891e-10 | 5.4144e-10 | 2.235e-10 | 1.1152e-11 | 420820.031
510843.656 | 3.1233e-09 | 3.5998e-09 | 1.0672e-10 | 4.9223e-09 | 3.7613e-09 | 1.9748e-10 | 5.4222e-10 | 2.222e-10 | 1.1041e-11 | 420832.187
510855.844 | 3.1335e-09 | 3.6519e-09 | 1.0615e-10 | 5.0196e-09 | 3.7436e-09 | 1.9967e-10 | 5.3714e-10 | 2.2247e-10 | 1.1326e-11 | 420844.375
510868 | 3.0959e-09 | 3.6379e-09 | 1.0585e-10 | 4.9932e-09 | 3.7632e-09 | 1.9853e-10 | 5.3922e-10 | 2.2086e-10 | 1.1124e-11 | 420856.531
510880.156 | 3.1235e-09 | 3.5832e-09 | 1.0609e-10 | 4.88e-09 | 3.7366e-09 | 1.9969e-10 | 5.4229e-10 | 2.2197e-10 | 1.0994e-11 | 420868.687
510892.344 | 3.1433e-09 | 3.6181e-09 | 1.0658e-10 | 4.9267e-09 | 3.7797e-09 | 2.0076e-10 | 5.3894e-10 | 2.2173e-10 | 1.106e-11 | 420880.875
510904.5 | 3.0909e-09 | 3.5942e-09 | 1.0487e-10 | 4.973e-09 | 3.7249e-09 | 1.9859e-10 | 5.4321e-10 | 2.2315e-10 | 1.1068e-11 | 420893.031
510916.656 | 3.1319e-09 | 3.6105e-09 | 1.0559e-10 | 4.8617e-09 | 3.7503e-09 | 2.0021e-10 | 5.4004e-10 | 2.2028e-10 | 1.1054e-11 | 420905.187
510928.844 | 3.0881e-09 | 3.5951e-09 | 1.0598e-10 | 4.952e-09 | 3.7643e-09 | 1.9916e-10 | 5.3824e-10 | 2.2186e-10 | 1.1168e-11 | 420917.375
510941 | 3.1678e-09 | 3.6453e-09 | 1.0459e-10 | 4.912e-09 | 3.7626e-09 | 1.9938e-10 | 5.3925e-10 | 2.2359e-10 | 1.1156e-11 | 420929.531
510953.156 | 3.1331e-09 | 3.6057e-09 | 1.0529e-10 | 4.916e-09 | 3.7479e-09 | 1.998e-10 | 5.3462e-10 | 2.2239e-10 | 1.1318e-11 | 420941.687
510965.344 | 3.1098e-09 | 3.5757e-09 | 1.0575e-10 | 4.9326e-09 | 3.7336e-09 | 1.986e-10 | 5.4387e-10 | 2.2048e-10 | 1.1283e-11 | 420953.875
510977.5 | 3.1384e-09 | 3.6264e-09 | 1.0533e-10 | 4.9692e-09 | 3.7485e-09 | 1.9908e-10 | 5.4383e-10 | 2.2204e-10 | 1.1141e-11 | 420966.031
510989.656 | 3.1594e-09 | 3.6401e-09 | 1.0522e-10 | 4.9905e-09 | 3.7669e-09 | 1.9862e-10 | 5.3739e-10 | 2.2153e-10 | 1.1146e-11 | 420978.187
511001.844 | 3.1246e-09 | 3.6254e-09 | 1.0486e-10 | 4.8632e-09 | 3.7552e-09 | 2.0069e-10 | 5.3467e-10 | 2.2317e-10 | 1.1079e-11 | 420990.375
511014 | 3.1166e-09 | 3.596e-09 | 1.0562e-10 | 4.8795e-09 | 3.7458e-09 | 1.986e-10 | 5.3647e-10 | 2.1969e-10 | 1.1105e-11 | 421002.531
511026.156 | 3.1256e-09 | 3.6086e-09 | 1.0619e-10 | 4.974e-09 | 3.7583e-09 | 1.9673e-10 | 5.3779e-10 | 2.1859e-10 | 1.1128e-11 | 421014.687
511038.344 | 3.0982e-09 | 3.5981e-09 | 1.0595e-10 | 4.901e-09 | 3.7532e-09 | 1.9839e-10 | 5.3729e-10 | 2.2193e-10 | 1.1125e-11 | 421026.875
511050.5 | 3.1345e-09 | 3.5905e-09 | 1.0574e-10 | 4.9292e-09 | 3.7482e-09 | 1.9644e-10 | 5.3993e-10 | 2.2104e-10 | 1.102e-11 | 421039.031
511062.656 | 3.1407e-09 | 3.5841e-09 | 1.0534e-10 | 4.9186e-09 | 3.7311e-09 | 1.9819e-10 | 5.3392e-10 | 2.2105e-10 | 1.1051e-11 | 421051.187
511074.844 | 3.0994e-09 | 3.5863e-09 | 1.0526e-10 | 4.9591e-09 | 3.745e-09 | 1.9859e-10 | 5.3576e-10 | 2.2432e-10 | 1.1234e-11 | 421063.375
511087 | 3.1611e-09 | 3.6184e-09 | 1.0604e-10 | 4.9664e-09 | 3.7354e-09 | 1.9835e-10 | 5.4264e-10 | 2.2124e-10 | 1.1135e-11 | 421075.531
511099.156 | 3.1143e-09 | 3.5692e-09 | 1.06e-10 | 4.9122e-09 | 3.7705e-09 | 1.9955e-10 | 5.399e-10 | 2.1999e-10 | 1.1227e-11 | 421087.687
511111.344 | 3.1141e-09 | 3.6311e-09 | 1.0452e-10 | 4.9224e-09 | 3.7341e-09 | 2.0009e-10 | 5.3887e-10 | 2.2095e-10 | 1.119e-11 | 421099.875
511123.5 | 3.1501e-09 | 3.5902e-09 | 1.0557e-10 | 4.9824e-09 | 3.7486e-09 | 1.9852e-10 | 5.395e-10 | 2.2289e-10 | 1.1129e-11 | 421112.031
511135.656 | 3.1578e-09 | 3.6037e-09 | 1.0566e-10 | 4.9045e-09 | 3.7572e-09 | 1.9863e-10 | 5.4388e-10 | 2.1998e-10 | 1.1186e-11 | 421124.187
511147.844 | 3.1215e-09 | 3.6168e-09 | 1.0478e-10 | 4.9032e-09 | 3.7302e-09 | 1.9827e-10 | 5.3991e-10 | 2.2082e-10 | 1.1143e-11 | 421136.375
511160 | 3.132e-09 | 3.5698e-09 | 1.0641e-10 | 4.9616e-09 | 3.7158e-09 | 1.9778e-10 | 5.376e-10 | 2.1937e-10 | 1.1025e-11 | 421148.531
511172.156 | 3.1245e-09 | 3.602e-09 | 1.0474e-10 | 4.8927e-09 | 3.7051e-09 | 1.9831e-10 | 5.3854e-10 | 2.211e-10 | 1.1145e-11 | 421160.687
511184.344 | 3.1094e-09 | 3.5866e-09 | 1.0633e-10 | 4.9253e-09 | 3.7562e-09 | 1.9852e-10 | 5.3748e-10 | 2.1967e-10 | 1.1167e-11 | 421172.875
511196.5 | 3.1141e-09 | 3.5884e-09 | 1.0532e-10 | 4.8785e-09 | 3.7403e-09 | 2.0155e-10 | 5.3996e-10 | 2.2167e-10 | 1.1089e-11 | 421185.031
511208.688 | 3.1019e-09 | 3.5824e-09 | 1.0551e-10 | 4.9648e-09 | 3.7722e-09 | 1.9867e-10 | 5.3892e-10 | 2.2187e-10 | 1.1183e-11 | 421197.219
511220.844 | 3.122e-09 | 3.5824e-09 | 1.0503e-10 | 4.9116e-09 | 3.7883e-09 | 1.9951e-10 | 5.3866e-10 | 2.21e-10 | 1.0947e-11 | 421209.375
511233 | 3.1321e-09 | 3.6227e-09 | 1.0509e-10 | 4.9673e-09 | 3.7145e-09 | 1.9912e-10 | 5.3201e-10 | 2.2216e-10 | 1.1248e-11 | 421221.531
511245.188 | 3.1221e-09 | 3.6129e-09 | 1.0467e-10 | 4.9184e-09 | 3.7606e-09 | 1.9877e-10 | 5.3629e-10 | 2.22e-10 | 1.1209e-11 | 421233.719
511257.344 | 3.0952e-09 | 3.5935e-09 | 1.0573e-10 | 4.9033e-09 | 3.7579e-09 | 1.9862e-10 | 5.3784e-10 | 2.179e-10 | 1.114e-11 | 421245.875
511269.5 | 3.106e-09 | 3.6251e-09 | 1.0494e-10 | 4.9689e-09 | 3.7503e-09 | 1.9736e-10 | 5.3789e-10 | 2.1937e-10 | 1.1114e-11 | 421258.031
511281.688 | 3.1048e-09 | 3.6359e-09 | 1.0504e-10 | 4.9615e-09 | 3.7599e-09 | 2.0083e-10 | 5.3794e-10 | 2.2131e-10 | 1.1075e-11 | 421270.219
511293.844 | 3.0933e-09 | 3.6196e-09 | 1.0541e-10 | 4.9013e-09 | 3.7118e-09 | 1.9788e-10 | 5.4084e-10 | 2.1999e-10 | 1.1018e-11 | 421282.375
511306 | 3.1203e-09 | 3.6052e-09 | 1.0616e-10 | 4.9538e-09 | 3.6906e-09 | 1.9802e-10 | 5.3726e-10 | 2.2054e-10 | 1.0995e-11 | 421294.531
511318.188 | 3.1421e-09 | 3.6111e-09 | 1.0518e-10 | 4.9338e-09 | 3.7278e-09 | 1.9867e-10 | 5.3689e-10 | 2.2248e-10 | 1.0999e-11 | 421306.719
511330.344 | 3.1385e-09 | 3.6421e-09 | 1.075e-10 | 4.9586e-09 | 3.7412e-09 | 1.9972e-10 | 5.3424e-10 | 2.2115e-10 | 1.1096e-11 | 421318.875
511342.5 | 3.1278e-09 | 3.592e-09 | 1.0492e-10 | 4.9609e-09 | 3.7094e-09 | 1.9757e-10 | 5.4094e-10 | 2.2066e-10 | 1.1176e-11 | 421331.031
511354.688 | 3.1248e-09 | 3.6077e-09 | 1.057e-10 | 4.9375e-09 | 3.7433e-09 | 1.9838e-10 | 5.3696e-10 | 2.2003e-10 | 1.1147e-11 | 421343.219
511366.844 | 3.1109e-09 | 3.6035e-09 | 1.0547e-10 | 4.9506e-09 | 3.7597e-09 | 1.9879e-10 | 5.4152e-10 | 2.2261e-10 | 1.1168e-11 | 421355.375
511379 | 3.1378e-09 | 3.5806e-09 | 1.067e-10 | 4.9735e-09 | 3.7186e-09 | 1.9904e-10 | 5.4167e-10 | 2.1979e-10 | 1.1048e-11 | 421367.531
511391.188 | 3.1209e-09 | 3.606e-09 | 1.0554e-10 | 4.9262e-09 | 3.7282e-09 | 2.0067e-10 | 5.3125e-10 | 2.2039e-10 | 1.111e-11 | 421379.719
511403.344 | 3.1232e-09 | 3.6232e-09 | 1.0455e-10 | 4.8955e-09 | 3.7592e-09 | 1.9865e-10 | 5.3661e-10 | 2.2064e-10 | 1.1173e-11 | 421391.875
511415.5 | 3.1147e-09 | 3.6071e-09 | 1.0622e-10 | 4.9533e-09 | 3.7072e-09 | 1.9955e-10 | 5.3842e-10 | 2.206e-10 | 1.0843e-11 | 421404.031
511427.688 | 3.1306e-09 | 3.6095e-09 | 1.0507e-10 | 4.9642e-09 | 3.7465e-09 | 1.9822e-10 | 5.4176e-10 | 2.2025e-10 | 1.1093e-11 | 421416.219
511439.844 | 3.1197e-09 | 3.595e-09 | 1.0389e-10 | 4.9459e-09 | 3.7103e-09 | 2.0076e-10 | 5.3353e-10 | 2.228e-10 | 1.1185e-11 | 421428.375
511452 | 3.0983e-09 | 3.6048e-09 | 1.0535e-10 | 4.9111e-09 | 3.7263e-09 | 1.9878e-10 | 5.3934e-10 | 2.1992e-10 | 1.1091e-11 | 421440.531
511464.188 | 3.1182e-09 | 3.5591e-09 | 1.0554e-10 | 4.9627e-09 | 3.7544e-09 | 1.9735e-10 | 5.3622e-10 | 2.2052e-10 | 1.1099e-11 | 421452.719
511476.344 | 3.0764e-09 | 3.5651e-09 | 1.0509e-10 | 4.9431e-09 | 3.7413e-09 | 2.0016e-10 | 5.3891e-10 | 2.2103e-10 | 1.1063e-11 | 421464.875
511488.5 | 3.099e-09 | 3.5924e-09 | 1.0655e-10 | 4.9303e-09 | 3.7507e-09 | 1.9861e-10 | 5.4169e-10 | 2.2087e-10 | 1.1009e-11 | 421477.031
511500.688 | 3.0824e-09 | 3.6595e-09 | 1.0589e-10 | 4.975e-09 | 3.7417e-09 | 1.9774e-10 | 5.4007e-10 | 2.2131e-10 | 1.1293e-11 | 421489.219
511512.844 | 3.1269e-09 | 3.6168e-09 | 1.0549e-10 | 4.896e-09 | 3.7682e-09 | 1.9927e-10 | 5.4266e-10 | 2.2005e-10 | 1.1209e-11 | 421501.375
511525 | 3.1025e-09 | 3.5956e-09 | 1.045e-10 | 4.9401e-09 | 3.7487e-09 | 1.9858e-10 | 5.328e-10 | 2.2094e-10 | 1.1077e-11 | 421513.531
511537.188 | 3.1376e-09 | 3.5937e-09 | 1.0552e-10 | 4.933e-09 | 3.7205e-09 | 2.0189e-10 | 5.3307e-10 | 2.1992e-10 | 1.1062e-11 | 421525.719
511549.344 | 3.1419e-09 | 3.5987e-09 | 1.0538e-10 | 4.9035e-09 | 3.7599e-09 | 1.983e-10 | 5.41e-10 | 2.1976e-10 | 1.1213e-11 | 421537.875
511561.5 | 3.1066e-09 | 3.5932e-09 | 1.0543e-10 | 4.9786e-09 | 3.7411e-09 | 1.978e-10 | 5.3426e-10 | 2.2081e-10 | 1.1037e-11 | 421550.031
511573.688 | 3.1224e-09 | 3.6291e-09 | 1.063e-10 | 4.9411e-09 | 3.7233e-09 | 1.9998e-10 | 5.4183e-10 | 2.2184e-10 | 1.1062e-11 | 421562.219
511585.844 | 3.0931e-09 | 3.5942e-09 | 1.0545e-10 | 4.9883e-09 | 3.7124e-09 | 1.9908e-10 | 5.3997e-10 | 2.1999e-10 | 1.1197e-11 | 421574.375
511598.031 | 3.1058e-09 | 3.5788e-09 | 1.0496e-10 | 4.9715e-09 | 3.7642e-09 | 1.9813e-10 | 5.3516e-10 | 2.2134e-10 | 1.0951e-11 | 421586.562
511610.188 | 3.1068e-09 | 3.5951e-09 | 1.0516e-10 | 4.884e-09 | 3.7477e-09 | 1.9932e-10 | 5.3717e-10 | 2.2139e-10 | 1.113e-11 | 421598.719
511622.344 | 3.1123e-09 | 3.6272e-09 | 1.0524e-10 | 4.9603e-09 | 3.7378e-09 | 1.9844e-10 | 5.4013e-10 | 2.224e-10 | 1.1138e-11 | 421610.875
511634.531 | 3.1136e-09 | 3.6175e-09 | 1.0537e-10 | 4.9203e-09 | 3.7528e-09 | 1.9776e-10 | 5.3999e-10 | 2.1877e-10 | 1.1101e-11 | 421623.062
511646.688 | 3.1013e-09 | 3.5866e-09 | 1.0563e-10 | 4.9382e-09 | 3.7415e-09 | 1.9775e-10 | 5.3611e-10 | 2.1895e-10 | 1.1101e-11 | 421635.219
511658.844 | 3.1447e-09 | 3.587e-09 | 1.0546e-10 | 4.9365e-09 | 3.7705e-09 | 1.9711e-10 | 5.3511e-10 | 2.1999e-10 | 1.1197e-11 | 421647.375
511671.031 | 3.1213e-09 | 3.5808e-09 | 1.0478e-10 | 4.8908e-09 | 3.7078e-09 | 1.9868e-10 | 5.4046e-10 | 2.1808e-10 | 1.1181e-11 | 421659.562
511683.188 | 3.0761e-09 | 3.5811e-09 | 1.0401e-10 | 4.9138e-09 | 3.7785e-09 | 1.9769e-10 | 5.3696e-10 | 2.2187e-10 | 1.1138e-11 | 421671.719
511695.344 | 3.1147e-09 | 3.605e-09 | 1.0557e-10 | 4.9356e-09 | 3.7738e-09 | 1.9923e-10 | 5.3716e-10 | 2.198e-10 | 1.1174e-11 | 421683.875
511707.531 | 3.1073e-09 | 3.6024e-09 | 1.0626e-10 | 4.8978e-09 | 3.7401e-09 | 1.9841e-10 | 5.3747e-10 | 2.2046e-10 | 1.1139e-11 | 421696.062
511719.688 | 3.1104e-09 | 3.6183e-09 | 1.0531e-10 | 4.877e-09 | 3.7317e-09 | 1.9997e-10 | 5.3929e-10 | 2.2031e-10 | 1.1247e-11 | 421708.219
511731.844 | 3.1337e-09 | 3.5765e-09 | 1.0435e-10 | 4.9919e-09 | 3.7094e-09 | 1.9838e-10 | 5.4081e-10 | 2.19e-10 | 1.1138e-11 | 421720.375
511744.031 | 3.1215e-09 | 3.5718e-09 | 1.046e-10 | 4.9661e-09 | 3.7483e-09 | 1.9805e-10 | 5.4202e-10 | 2.208e-10 | 1.1256e-11 | 421732.562
511756.188 | 3.0914e-09 | 3.5809e-09 | 1.0574e-10 | 4.8951e-09 | 3.7327e-09 | 1.9896e-10 | 5.4115e-10 | 2.199e-10 | 1.1067e-11 | 421744.719
511768.344 | 3.1128e-09 | 3.5731e-09 | 1.0514e-10 | 4.9193e-09 | 3.7397e-09 | 1.9957e-10 | 5.3799e-10 | 2.1961e-10 | 1.1098e-11 | 421756.875
511780.531 | 3.1328e-09 | 3.5405e-09 | 1.053e-10 | 4.9422e-09 | 3.7327e-09 | 1.982e-10 | 5.3944e-10 | 2.1809e-10 | 1.0967e-11 | 421769.062
511792.688 | 3.1183e-09 | 3.5923e-09 | 1.0517e-10 | 4.8944e-09 | 3.7391e-09 | 1.9832e-10 | 5.4127e-10 | 2.2011e-10 | 1.1208e-11 | 421781.219
511804.844 | 3.1135e-09 | 3.5841e-09 | 1.049e-10 | 4.9782e-09 | 3.7607e-09 | 1.9996e-10 | 5.3901e-10 | 2.2124e-10 | 1.122e-11 | 421793.375
511817.031 | 3.1367e-09 | 3.5965e-09 | 1.0412e-10 | 4.8878e-09 | 3.7342e-09 | 1.9863e-10 | 5.4062e-10 | 2.2233e-10 | 1.0794e-11 | 421805.562
511829.188 | 3.121e-09 | 3.6172e-09 | 1.0556e-10 | 4.8671e-09 | 3.7233e-09 | 1.9861e-10 | 5.3639e-10 | 2.2131e-10 | 1.1063e-11 | 421817.719
511841.344 | 3.0969e-09 | 3.5791e-09 | 1.0457e-10 | 4.9044e-09 | 3.7241e-09 | 1.9787e-10 | 5.3793e-10 | 2.2023e-10 | 1.1131e-11 | 421829.875
511853.531 | 3.129e-09 | 3.631e-09 | 1.0714e-10 | 4.9509e-09 | 3.7388e-09 | 1.9839e-10 | 5.3245e-10 | 2.2324e-10 | 1.1003e-11 | 421842.062
511865.688 | 3.1539e-09 | 3.6218e-09 | 1.0481e-10 | 4.9366e-09 | 3.719e-09 | 1.9834e-10 | 5.4465e-10 | 2.2192e-10 | 1.1082e-11 | 421854.219
511877.844 | 3.1366e-09 | 3.5954e-09 | 1.0627e-10 | 4.9413e-09 | 3.7305e-09 | 1.975e-10 | 5.3839e-10 | 2.2017e-10 | 1.0869e-11 | 421866.375
511890.031 | 3.1257e-09 | 3.5703e-09 | 1.0574e-10 | 4.8968e-09 | 3.7549e-09 | 1.9799e-10 | 5.3806e-10 | 2.2292e-10 | 1.1241e-11 | 421878.562
511902.188 | 3.1077e-09 | 3.5502e-09 | 1.0602e-10 | 4.9515e-09 | 3.748e-09 | 1.9806e-10 | 5.363e-10 | 2.2268e-10 | 1.097e-11 | 421890.719
511914.344 | 3.1102e-09 | 3.6268e-09 | 1.0428e-10 | 4.9497e-09 | 3.759e-09 | 1.9737e-10 | 5.4913e-10 | 2.1979e-10 | 1.1065e-11 | 421902.875
511926.531 | 3.105e-09 | 3.6129e-09 | 1.0642e-10 | 4.99e-09 | 3.7499e-09 | 2.0202e-10 | 5.4906e-10 | 2.2134e-10 | 1.1143e-11 | 421915.062
511938.688 | 3.1146e-09 | 3.6167e-09 | 1.0603e-10 | 4.9214e-09 | 3.7613e-09 | 2.0064e-10 | 5.369e-10 | 2.2062e-10 | 1.1031e-11 | 421927.219
511950.844 | 3.1087e-09 | 3.602e-09 | 1.0535e-10 | 4.9125e-09 | 3.7406e-09 | 1.992e-10 | 5.4136e-10 | 2.2177e-10 | 1.0958e-11 | 421939.375
511963.031 | 3.112e-09 | 3.6054e-09 | 1.0427e-10 | 4.9455e-09 | 3.73e-09 | 1.9951e-10 | 5.4046e-10 | 2.2264e-10 | 1.1223e-11 | 421951.562
511975.188 | 3.1021e-09 | 3.5954e-09 | 1.0529e-10 | 4.9457e-09 | 3.7209e-09 | 1.9809e-10 | 5.3538e-10 | 2.2224e-10 | 1.11e-11 | 421963.719
511987.375 | 3.0754e-09 | 3.6015e-09 | 1.0554e-10 | 4.8728e-09 | 3.747e-09 | 1.992e-10 | 5.3416e-10 | 2.2002e-10 | 1.1115e-11 | 421975.906
511999.531 | 3.1026e-09 | 3.6349e-09 | 1.0508e-10 | 4.9196e-09 | 3.7492e-09 | 1.9978e-10 | 5.3696e-10 | 2.203e-10 | 1.1097e-11 | 421988.062
512011.688 | 3.1269e-09 | 3.5955e-09 | 1.056e-10 | 4.9395e-09 | 3.7787e-09 | 1.9679e-10 | 5.458e-10 | 2.2116e-10 | 1.1226e-11 | 422000.219
512023.875 | 3.0749e-09 | 3.6086e-09 | 1.0376e-10 | 5.0021e-09 | 3.7809e-09 | 1.9899e-10 | 5.3929e-10 | 2.2073e-10 | 1.12e-11 | 422012.406
512036.031 | 3.1231e-09 | 3.6027e-09 | 1.0568e-10 | 4.9079e-09 | 3.7222e-09 | 1.9804e-10 | 5.3581e-10 | 2.2254e-10 | 1.1074e-11 | 422024.562
512048.188 | 3.1597e-09 | 3.6037e-09 | 1.0546e-10 | 4.9229e-09 | 3.7688e-09 | 1.9801e-10 | 5.4412e-10 | 2.2168e-10 | 1.1187e-11 | 422036.719
512060.375 | 3.1299e-09 | 3.6257e-09 | 1.0584e-10 | 4.9217e-09 | 3.7847e-09 | 2.0086e-10 | 5.3909e-10 | 2.2001e-10 | 1.1119e-11 | 422048.906
512072.531 | 3.115e-09 | 3.6094e-09 | 1.066e-10 | 4.9733e-09 | 3.7581e-09 | 1.9743e-10 | 5.3061e-10 | 2.2096e-10 | 1.1105e-11 | 422061.062
512084.688 | 3.116e-09 | 3.5954e-09 | 1.0541e-10 | 4.9398e-09 | 3.7248e-09 | 1.9687e-10 | 5.4079e-10 | 2.1905e-10 | 1.1131e-11 | 422073.219
512096.875 | 3.1279e-09 | 3.6146e-09 | 1.0537e-10 | 4.8862e-09 | 3.7333e-09 | 2.0021e-10 | 5.3603e-10 | 2.2112e-10 | 1.1036e-11 | 422085.406
512109.031 | 3.1311e-09 | 3.5904e-09 | 1.05e-10 | 4.9553e-09 | 3.7466e-09 | 1.9743e-10 | 5.4205e-10 | 2.1979e-10 | 1.102e-11 | 422097.562
512121.188 | 3.1093e-09 | 3.6158e-09 | 1.0404e-10 | 4.9235e-09 | 3.7171e-09 | 2.0133e-10 | 5.3982e-10 | 2.1932e-10 | 1.0922e-11 | 422109.719
512133.375 | 3.1022e-09 | 3.6261e-09 | 1.059e-10 | 4.9061e-09 | 3.7392e-09 | 1.9596e-10 | 5.3745e-10 | 2.2258e-10 | 1.1264e-11 | 422121.906
512145.531 | 3.0903e-09 | 3.6133e-09 | 1.0505e-10 | 4.913e-09 | 3.7329e-09 | 1.9759e-10 | 5.4089e-10 | 2.2188e-10 | 1.1017e-11 | 422134.062
512157.688 | 3.1527e-09 | 3.5796e-09 | 1.0518e-10 | 4.9553e-09 | 3.7263e-09 | 1.9791e-10 | 5.3811e-10 | 2.2015e-10 | 1.1058e-11 | 422146.219
512169.875 | 3.1354e-09 | 3.6033e-09 | 1.0508e-10 | 4.9466e-09 | 3.7423e-09 | 1.9922e-10 | 5.3966e-10 | 2.2093e-10 | 1.1124e-11 | 422158.406
512182.031 | 3.1086e-09 | 3.6064e-09 | 1.0518e-10 | 4.9647e-09 | 3.7768e-09 | 2.0008e-10 | 5.4082e-10 | 2.2092e-10 | 1.1025e-11 | 422170.562
512194.188 | 3.1115e-09 | 3.597e-09 | 1.0659e-10 | 4.9005e-09 | 3.73e-09 | 1.992e-10 | 5.3995e-10 | 2.1931e-10 | 1.1088e-11 | 422182.719
512206.375 | 3.133e-09 | 3.6265e-09 | 1.0508e-10 | 4.9283e-09 | 3.7533e-09 | 1.9769e-10 | 5.362e-10 | 2.1871e-10 | 1.1257e-11 | 422194.906
512218.531 | 3.122e-09 | 3.5761e-09 | 1.0584e-10 | 4.9187e-09 | 3.7497e-09 | 1.9955e-10 | 5.4133e-10 | 2.1948e-10 | 1.0985e-11 | 422207.062
512230.688 | 3.1296e-09 | 3.6309e-09 | 1.0462e-10 | 4.9456e-09 | 3.7528e-09 | 1.9897e-10 | 5.41e-10 | 2.2232e-10 | 1.1047e-11 | 422219.219
512242.875 | 3.1202e-09 | 3.6276e-09 | 1.0492e-10 | 4.9287e-09 | 3.7509e-09 | 1.9967e-10 | 5.3825e-10 | 2.1986e-10 | 1.1083e-11 | 422231.406
512255.031 | 3.1419e-09 | 3.6058e-09 | 1.0487e-10 | 5.0138e-09 | 3.7544e-09 | 1.9876e-10 | 5.4172e-10 | 2.1972e-10 | 1.115e-11 | 422243.562
512267.188 | 3.1442e-09 | 3.6405e-09 | 1.0571e-10 | 4.9411e-09 | 3.759e-09 | 1.9926e-10 | 5.3901e-10 | 2.1934e-10 | 1.1335e-11 | 422255.719
512279.375 | 3.1116e-09 | 3.6371e-09 | 1.0518e-10 | 4.9266e-09 | 3.7527e-09 | 1.9833e-10 | 5.4441e-10 | 2.2005e-10 | 1.1218e-11 | 422267.906
512291.531 | 3.101e-09 | 3.6173e-09 | 1.0468e-10 | 4.9208e-09 | 3.7422e-09 | 2.0083e-10 | 5.3233e-10 | 2.205e-10 | 1.1092e-11 | 422280.062
512303.688 | 3.1564e-09 | 3.605e-09 | 1.0514e-10 | 4.9346e-09 | 3.743e-09 | 1.9947e-10 | 5.423e-10 | 2.1963e-10 | 1.1153e-11 | 422292.219
512315.875 | 3.1275e-09 | 3.6033e-09 | 1.0507e-10 | 4.9486e-09 | 3.7433e-09 | 1.9917e-10 | 5.3424e-10 | 2.1828e-10 | 1.127e-11 | 422304.406
512328.031 | 3.1442e-09 | 3.6076e-09 | 1.0561e-10 | 4.9031e-09 | 3.7283e-09 | 1.9666e-10 | 5.3606e-10 | 2.1876e-10 | 1.0954e-11 | 422316.562
512340.188 | 3.0938e-09 | 3.6019e-09 | 1.0454e-10 | 4.9133e-09 | 3.7339e-09 | 1.993e-10 | 5.4007e-10 | 2.1858e-10 | 1.1017e-11 | 422328.719
512352.375 | 3.1422e-09 | 3.617e-09 | 1.0626e-10 | 4.968e-09 | 3.7273e-09 | 1.9844e-10 | 5.4451e-10 | 2.2117e-10 | 1.0976e-11 | 422340.906
512364.531 | 3.0936e-09 | 3.6225e-09 | 1.0589e-10 | 4.9714e-09 | 3.7702e-09 | 1.9927e-10 | 5.3999e-10 | 2.1814e-10 | 1.0964e-11 | 422353.062
512376.719 | 3.1275e-09 | 3.6305e-09 | 1.0538e-10 | 4.9704e-09 | 3.767e-09 | 1.9961e-10 | 5.4162e-10 | 2.1874e-10 | 1.1326e-11 | 422365.25
512388.875 | 3.1567e-09 | 3.648e-09 | 1.0523e-10 | 4.9187e-09 | 3.7436e-09 | 1.9779e-10 | 5.3774e-10 | 2.2015e-10 | 1.0981e-11 | 422377.406
512401.031 | 3.1112e-09 | 3.6286e-09 | 1.0537e-10 | 4.8937e-09 | 3.7525e-09 | 2e-10 | 5.4251e-10 | 2.2186e-10 | 1.111e-11 | 422389.562
512413.219 | 3.168e-09 | 3.6684e-09 | 1.065e-10 | 4.9899e-09 | 3.7603e-09 | 2.0031e-10 | 5.4113e-10 | 2.2136e-10 | 1.1131e-11 | 422401.75
512425.375 | 3.1168e-09 | 3.6569e-09 | 1.0555e-10 | 4.8978e-09 | 3.739e-09 | 1.9917e-10 | 5.3918e-10 | 2.202e-10 | 1.1297e-11 | 422413.906
512437.531 | 3.07e-09 | 3.6136e-09 | 1.0463e-10 | 4.9269e-09 | 3.7146e-09 | 1.9954e-10 | 5.3673e-10 | 2.1939e-10 | 1.1141e-11 | 422426.062
512449.719 | 3.1095e-09 | 3.6177e-09 | 1.0504e-10 | 4.9475e-09 | 3.714e-09 | 1.9695e-10 | 5.3825e-10 | 2.2011e-10 | 1.1292e-11 | 422438.25
512461.875 | 3.1081e-09 | 3.5937e-09 | 1.0482e-10 | 4.8824e-09 | 3.7484e-09 | 1.9869e-10 | 5.3499e-10 | 2.1892e-10 | 1.1107e-11 | 422450.406
512474.031 | 3.1073e-09 | 3.5949e-09 | 1.0569e-10 | 4.919e-09 | 3.7482e-09 | 1.9818e-10 | 5.3822e-10 | 2.1991e-10 | 1.1172e-11 | 422462.562
512486.219 | 3.0948e-09 | 3.6025e-09 | 1.0664e-10 | 4.9213e-09 | 3.7489e-09 | 1.977e-10 | 5.366e-10 | 2.2299e-10 | 1.0919e-11 | 422474.75
512498.375 | 3.1089e-09 | 3.5848e-09 | 1.0466e-10 | 4.8593e-09 | 3.7421e-09 | 1.9826e-10 | 5.334e-10 | 2.2026e-10 | 1.1204e-11 | 422486.906
512510.531 | 3.1142e-09 | 3.6087e-09 | 1.047e-10 | 4.9646e-09 | 3.7245e-09 | 2.0026e-10 | 5.4046e-10 | 2.2021e-10 | 1.1207e-11 | 422499.062
512522.719 | 3.1047e-09 | 3.6105e-09 | 1.056e-10 | 4.9531e-09 | 3.749e-09 | 1.9848e-10 | 5.3911e-10 | 2.224e-10 | 1.0984e-11 | 422511.25
512534.875 | 3.1038e-09 | 3.5916e-09 | 1.0457e-10 | 4.8965e-09 | 3.7698e-09 | 1.9915e-10 | 5.3824e-10 | 2.1859e-10 | 1.1009e-11 | 422523.406
512547.031 | 3.1118e-09 | 3.6201e-09 | 1.0538e-10 | 4.8874e-09 | 3.7581e-09 | 1.9864e-10 | 5.3853e-10 | 2.2137e-10 | 1.0978e-11 | 422535.562
512559.219 | 3.1392e-09 | 3.6132e-09 | 1.0435e-10 | 4.938e-09 | 3.7458e-09 | 1.9968e-10 | 5.3478e-10 | 2.1884e-10 | 1.1214e-11 | 422547.75
512571.375 | 3.1277e-09 | 3.6015e-09 | 1.0571e-10 | 4.9191e-09 | 3.7595e-09 | 1.9894e-10 | 5.4162e-10 | 2.2184e-10 | 1.0932e-11 | 422559.906
512583.531 | 3.1133e-09 | 3.5937e-09 | 1.058e-10 | 4.9485e-09 | 3.7508e-09 | 2.0015e-10 | 5.3922e-10 | 2.1842e-10 | 1.1071e-11 | 422572.062
512595.719 | 3.1023e-09 | 3.6107e-09 | 1.0566e-10 | 4.8786e-09 | 3.704e-09 | 1.9846e-10 | 5.394e-10 | 2.1947e-10 | 1.1058e-11 | 422584.25
512607.875 | 3.1459e-09 | 3.5915e-09 | 1.058e-10 | 4.9525e-09 | 3.7576e-09 | 2.0046e-10 | 5.3573e-10 | 2.192e-10 | 1.0907e-11 | 422596.406
512620.031 | 3.0882e-09 | 3.5985e-09 | 1.0486e-10 | 4.9421e-09 | 3.7276e-09 | 1.9742e-10 | 5.3455e-10 | 2.2207e-10 | 1.115e-11 | 422608.562
512632.219 | 3.1275e-09 | 3.5834e-09 | 1.0575e-10 | 4.9312e-09 | 3.7241e-09 | 1.9719e-10 | 5.3426e-10 | 2.2045e-10 | 1.0937e-11 | 422620.75
512644.375 | 3.0824e-09 | 3.6051e-09 | 1.0493e-10 | 4.8786e-09 | 3.7162e-09 | 1.9828e-10 | 5.3382e-10 | 2.1838e-10 | 1.1312e-11 | 422632.906
512656.531 | 3.0819e-09 | 3.6094e-09 | 1.0484e-10 | 4.9034e-09 | 3.7542e-09 | 1.9857e-10 | 5.3642e-10 | 2.1834e-10 | 1.1126e-11 | 422645.062
512668.719 | 3.0932e-09 | 3.6153e-09 | 1.0472e-10 | 4.9017e-09 | 3.6988e-09 | 1.9724e-10 | 5.3775e-10 | 2.2072e-10 | 1.0927e-11 | 422657.25
512680.875 | 3.0913e-09 | 3.5776e-09 | 1.039e-10 | 4.9345e-09 | 3.7254e-09 | 1.9813e-10 | 5.369e-10 | 2.1822e-10 | 1.1239e-11 | 422669.406
512693.031 | 3.1316e-09 | 3.579e-09 | 1.0481e-10 | 4.9098e-09 | 3.7271e-09 | 1.9766e-10 | 5.3677e-10 | 2.1939e-10 | 1.1078e-11 | 422681.562
512705.219 | 3.1131e-09 | 3.5915e-09 | 1.057e-10 | 4.8723e-09 | 3.7499e-09 | 1.9762e-10 | 5.3244e-10 | 2.2056e-10 | 1.1059e-11 | 422693.75
512717.375 | 3.0895e-09 | 3.5476e-09 | 1.0477e-10 | 4.9201e-09 | 3.7326e-09 | 1.9788e-10 | 5.3317e-10 | 2.1935e-10 | 1.1194e-11 | 422705.906
512729.563 | 3.1082e-09 | 3.5599e-09 | 1.0499e-10 | 4.8891e-09 | 3.7376e-09 | 1.9628e-10 | 5.3458e-10 | 2.233e-10 | 1.1074e-11 | 422718.094
512741.719 | 3.0671e-09 | 3.6138e-09 | 1.0504e-10 | 4.9179e-09 | 3.7351e-09 | 1.9838e-10 | 5.3265e-10 | 2.193e-10 | 1.1173e-11 | 422730.25
512753.875 | 3.1014e-09 | 3.5607e-09 | 1.0508e-10 | 4.886e-09 | 3.7193e-09 | 1.9667e-10 | 5.362e-10 | 2.186e-10 | 1.1037e-11 | 422742.406
512766.063 | 3.1291e-09 | 3.5861e-09 | 1.0442e-10 | 4.8791e-09 | 3.7013e-09 | 1.9676e-10 | 5.4065e-10 | 2.2036e-10 | 1.1078e-11 | 422754.594
512778.219 | 3.1098e-09 | 3.584e-09 | 1.0568e-10 | 4.8882e-09 | 3.69e-09 | 1.9884e-10 | 5.3166e-10 | 2.1993e-10 | 1.0887e-11 | 422766.75
512790.375 | 3.1218e-09 | 3.5868e-09 | 1.049e-10 | 4.8919e-09 | 3.7289e-09 | 1.9867e-10 | 5.3758e-10 | 2.1845e-10 | 1.109e-11 | 422778.906
512802.563 | 3.1187e-09 | 3.5477e-09 | 1.0503e-10 | 4.8988e-09 | 3.735e-09 | 1.9892e-10 | 5.3673e-10 | 2.2016e-10 | 1.1049e-11 | 422791.094
512814.719 | 3.1146e-09 | 3.5665e-09 | 1.0508e-10 | 4.9633e-09 | 3.7166e-09 | 1.9722e-10 | 5.3442e-10 | 2.2046e-10 | 1.1115e-11 | 422803.25
512826.875 | 3.1002e-09 | 3.5818e-09 | 1.0326e-10 | 4.9189e-09 | 3.7048e-09 | 1.9854e-10 | 5.3937e-10 | 2.1937e-10 | 1.0929e-11 | 422815.406
512839.063 | 3.1128e-09 | 3.5458e-09 | 1.0562e-10 | 4.8952e-09 | 3.7132e-09 | 1.9796e-10 | 5.3746e-10 | 2.1947e-10 | 1.1143e-11 | 422827.594
512851.219 | 3.1059e-09 | 3.5623e-09 | 1.0357e-10 | 4.9406e-09 | 3.7361e-09 | 1.9806e-10 | 5.3639e-10 | 2.2136e-10 | 1.1161e-11 | 422839.75
512863.375 | 3.0744e-09 | 3.5677e-09 | 1.0453e-10 | 4.8799e-09 | 3.7105e-09 | 1.9548e-10 | 5.3827e-10 | 2.2039e-10 | 1.0954e-11 | 422851.906
512875.563 | 3.0783e-09 | 3.6079e-09 | 1.0362e-10 | 4.9675e-09 | 3.6994e-09 | 1.9879e-10 | 5.4011e-10 | 2.194e-10 | 1.0961e-11 | 422864.094
512887.719 | 3.1053e-09 | 3.563e-09 | 1.0524e-10 | 4.9087e-09 | 3.7286e-09 | 1.9825e-10 | 5.4093e-10 | 2.1967e-10 | 1.111e-11 | 422876.25
512899.875 | 3.0789e-09 | 3.5848e-09 | 1.0501e-10 | 4.9077e-09 | 3.736e-09 | 1.9843e-10 | 5.4137e-10 | 2.1911e-10 | 1.1199e-11 | 422888.406
512912.063 | 3.114e-09 | 3.5971e-09 | 1.0578e-10 | 4.9286e-09 | 3.7211e-09 | 1.967e-10 | 5.4131e-10 | 2.2051e-10 | 1.125e-11 | 422900.594
512924.219 | 3.1352e-09 | 3.6101e-09 | 1.0578e-10 | 4.9535e-09 | 3.7239e-09 | 1.9722e-10 | 5.3799e-10 | 2.2076e-10 | 1.0876e-11 | 422912.75
512936.375 | 3.1015e-09 | 3.6201e-09 | 1.0574e-10 | 4.9256e-09 | 3.753e-09 | 2.0002e-10 | 5.3319e-10 | 2.186e-10 | 1.1181e-11 | 422924.906
512948.563 | 3.1054e-09 | 3.6036e-09 | 1.0511e-10 | 4.8715e-09 | 3.7266e-09 | 1.9536e-10 | 5.3454e-10 | 2.1876e-10 | 1.1049e-11 | 422937.094
512960.719 | 3.0927e-09 | 3.5624e-09 | 1.0447e-10 | 4.8775e-09 | 3.7377e-09 | 1.973e-10 | 5.325e-10 | 2.2043e-10 | 1.0937e-11 | 422949.25
512972.875 | 3.0531e-09 | 3.5423e-09 | 1.0448e-10 | 4.9373e-09 | 3.7019e-09 | 1.966e-10 | 5.3458e-10 | 2.2133e-10 | 1.0977e-11 | 422961.406
512985.063 | 3.0683e-09 | 3.566e-09 | 1.048e-10 | 4.9315e-09 | 3.7239e-09 | 1.981e-10 | 5.3901e-10 | 2.183e-10 | 1.1074e-11 | 422973.594
512997.219 | 3.0808e-09 | 3.5557e-09 | 1.0477e-10 | 4.9016e-09 | 3.7168e-09 | 1.9747e-10 | 5.329e-10 | 2.1882e-10 | 1.0851e-11 | 422985.75
513009.375 | 3.0968e-09 | 3.5651e-09 | 1.04e-10 | 4.9032e-09 | 3.7337e-09 | 1.9916e-10 | 5.3808e-10 | 2.2071e-10 | 1.0956e-11 | 422997.906
513021.563 | 3.0887e-09 | 3.522e-09 | 1.0455e-10 | 4.8631e-09 | 3.6858e-09 | 1.9741e-10 | 5.2798e-10 | 2.1849e-10 | 1.0985e-11 | 423010.094
513033.719 | 3.0834e-09 | 3.5789e-09 | 1.0283e-10 | 4.9475e-09 | 3.6915e-09 | 1.9577e-10 | 5.3237e-10 | 2.2079e-10 | 1.0904e-11 | 423022.25
513045.875 | 3.1123e-09 | 3.5442e-09 | 1.0339e-10 | 4.881e-09 | 3.7127e-09 | 1.9614e-10 | 5.3274e-10 | 2.1697e-10 | 1.1076e-11 | 423034.406
513058.063 | 3.0773e-09 | 3.5412e-09 | 1.0338e-10 | 4.8858e-09 | 3.7118e-09 | 1.9838e-10 | 5.3543e-10 | 2.1842e-10 | 1.0926e-11 | 423046.594
513070.219 | 3.1002e-09 | 3.5897e-09 | 1.0455e-10 | 4.911e-09 | 3.727e-09 | 1.9738e-10 | 5.3506e-10 | 2.1804e-10 | 1.0974e-11 | 423058.75
513082.375 | 3.1056e-09 | 3.5586e-09 | 1.0429e-10 | 4.9187e-09 | 3.7424e-09 | 1.9634e-10 | 5.3051e-10 | 2.2028e-10 | 1.1161e-11 | 423070.906
513094.563 | 3.0803e-09 | 3.5805e-09 | 1.0481e-10 | 4.8657e-09 | 3.6969e-09 | 1.9682e-10 | 5.3546e-10 | 2.2134e-10 | 1.1091e-11 | 423083.094
513106.719 | 3.1241e-09 | 3.6074e-09 | 1.0392e-10 | 4.8643e-09 | 3.7214e-09 | 1.9671e-10 | 5.3454e-10 | 2.2013e-10 | 1.0899e-11 | 423095.25
513118.906 | 3.0986e-09 | 3.5151e-09 | 1.0404e-10 | 4.8567e-09 | 3.6948e-09 | 1.9609e-10 | 5.3644e-10 | 2.1775e-10 | 1.1008e-11 | 423107.437
513131.063 | 3.1128e-09 | 3.5451e-09 | 1.0537e-10 | 4.9167e-09 | 3.7333e-09 | 1.9699e-10 | 5.3445e-10 | 2.1806e-10 | 1.096e-11 | 423119.594
513143.219 | 3.0945e-09 | 3.5482e-09 | 1.0529e-10 | 4.9427e-09 | 3.6955e-09 | 1.9715e-10 | 5.3397e-10 | 2.2129e-10 | 1.1023e-11 | 423131.75
513155.406 | 3.0785e-09 | 3.5505e-09 | 1.0592e-10 | 4.8765e-09 | 3.7027e-09 | 1.9589e-10 | 5.3803e-10 | 2.1944e-10 | 1.1056e-11 | 423143.937
513167.563 | 3.0918e-09 | 3.5722e-09 | 1.0454e-10 | 4.9317e-09 | 3.7127e-09 | 1.97e-10 | 5.3594e-10 | 2.1817e-10 | 1.1056e-11 | 423156.094
513179.719 | 3.0754e-09 | 3.5386e-09 | 1.0491e-10 | 4.9138e-09 | 3.7612e-09 | 1.9956e-10 | 5.3704e-10 | 2.2022e-10 | 1.1027e-11 | 423168.25
513191.906 | 3.1015e-09 | 3.5631e-09 | 1.0576e-10 | 4.8537e-09 | 3.7031e-09 | 1.9554e-10 | 5.3568e-10 | 2.1737e-10 | 1.1139e-11 | 423180.437
513204.063 | 3.0755e-09 | 3.5455e-09 | 1.0436e-10 | 4.9631e-09 | 3.7407e-09 | 1.9678e-10 | 5.3219e-10 | 2.1744e-10 | 1.0951e-11 | 423192.594
513216.219 | 3.0964e-09 | 3.5399e-09 | 1.0365e-10 | 4.9071e-09 | 3.7074e-09 | 1.9935e-10 | 5.3633e-10 | 2.1857e-10 | 1.0848e-11 | 423204.75
513228.406 | 3.0607e-09 | 3.5349e-09 | 1.0531e-10 | 4.9043e-09 | 3.7285e-09 | 1.978e-10 | 5.3303e-10 | 2.1972e-10 | 1.0851e-11 | 423216.937
513240.563 | 3.0789e-09 | 3.5846e-09 | 1.0489e-10 | 4.9104e-09 | 3.7112e-09 | 1.9697e-10 | 5.3482e-10 | 2.185e-10 | 1.1111e-11 | 423229.094
513252.719 | 3.095e-09 | 3.572e-09 | 1.0456e-10 | 4.8946e-09 | 3.7159e-09 | 1.9744e-10 | 5.3793e-10 | 2.2098e-10 | 1.0982e-11 | 423241.25
513264.906 | 3.078e-09 | 3.5313e-09 | 1.0502e-10 | 4.9157e-09 | 3.6956e-09 | 1.9777e-10 | 5.3167e-10 | 2.182e-10 | 1.1082e-11 | 423253.437
513277.063 | 3.0883e-09 | 3.5561e-09 | 1.0567e-10 | 4.933e-09 | 3.7227e-09 | 1.9924e-10 | 5.4377e-10 | 2.2226e-10 | 1.1161e-11 | 423265.594
513289.219 | 3.1491e-09 | 3.5579e-09 | 1.0507e-10 | 4.9162e-09 | 3.7203e-09 | 2.0033e-10 | 5.3891e-10 | 2.2111e-10 | 1.1106e-11 | 423277.75
513301.406 | 3.13e-09 | 3.5642e-09 | 1.0627e-10 | 4.9112e-09 | 3.7273e-09 | 1.9851e-10 | 5.4534e-10 | 2.2237e-10 | 1.1221e-11 | 423289.937
513313.563 | 3.0685e-09 | 3.5914e-09 | 1.0559e-10 | 4.9228e-09 | 3.7188e-09 | 1.9755e-10 | 5.3893e-10 | 2.2106e-10 | 1.1029e-11 | 423302.094
513325.719 | 3.1004e-09 | 3.5845e-09 | 1.0527e-10 | 4.9512e-09 | 3.7138e-09 | 1.9654e-10 | 5.4044e-10 | 2.2128e-10 | 1.0905e-11 | 423314.25
513337.906 | 3.0898e-09 | 3.5498e-09 | 1.0394e-10 | 4.9324e-09 | 3.7179e-09 | 1.9666e-10 | 5.3657e-10 | 2.1864e-10 | 1.1205e-11 | 423326.437
513350.063 | 3.0969e-09 | 3.6102e-09 | 1.042e-10 | 4.912e-09 | 3.7282e-09 | 1.9884e-10 | 5.4269e-10 | 2.1924e-10 | 1.0923e-11 | 423338.594
513362.219 | 3.0979e-09 | 3.5586e-09 | 1.0566e-10 | 4.8776e-09 | 3.7141e-09 | 1.9906e-10 | 5.3829e-10 | 2.2044e-10 | 1.0973e-11 | 423350.75
513374.406 | 3.0975e-09 | 3.5609e-09 | 1.0349e-10 | 4.9328e-09 | 3.7294e-09 | 1.9623e-10 | 5.3447e-10 | 2.2036e-10 | 1.1071e-11 | 423362.937
513386.563 | 3.1002e-09 | 3.5838e-09 | 1.0446e-10 | 4.9821e-09 | 3.7677e-09 | 1.9525e-10 | 5.3468e-10 | 2.2092e-10 | 1.122e-11 | 423375.094
513398.719 | 3.1075e-09 | 3.591e-09 | 1.0528e-10 | 4.9378e-09 | 3.71e-09 | 1.996e-10 | 5.3865e-10 | 2.1933e-10 | 1.1076e-11 | 423387.25
513410.906 | 3.1289e-09 | 3.57e-09 | 1.0559e-10 | 4.8957e-09 | 3.7247e-09 | 1.9915e-10 | 5.331e-10 | 2.1905e-10 | 1.1145e-11 | 423399.437
513423.063 | 3.0553e-09 | 3.6048e-09 | 1.0661e-10 | 4.9046e-09 | 3.7536e-09 | 1.9823e-10 | 5.4047e-10 | 2.195e-10 | 1.1174e-11 | 423411.594
513435.219 | 3.0988e-09 | 3.5983e-09 | 1.0479e-10 | 4.9085e-09 | 3.7205e-09 | 1.9733e-10 | 5.3444e-10 | 2.2072e-10 | 1.0966e-11 | 423423.75
513447.406 | 3.0823e-09 | 3.606e-09 | 1.0583e-10 | 4.9089e-09 | 3.7194e-09 | 1.9851e-10 | 5.3684e-10 | 2.2128e-10 | 1.1049e-11 | 423435.937
513459.563 | 3.1134e-09 | 3.5637e-09 | 1.0437e-10 | 4.9248e-09 | 3.7678e-09 | 1.9679e-10 | 5.3461e-10 | 2.2108e-10 | 1.108e-11 | 423448.094
513471.719 | 3.0998e-09 | 3.582e-09 | 1.0514e-10 | 4.9322e-09 | 3.7301e-09 | 2.0009e-10 | 5.4108e-10 | 2.1919e-10 | 1.1308e-11 | 423460.25
513483.906 | 3.1001e-09 | 3.5795e-09 | 1.0618e-10 | 4.9512e-09 | 3.7428e-09 | 1.9838e-10 | 5.4026e-10 | 2.2129e-10 | 1.0919e-11 | 423472.437
513496.063 | 3.1231e-09 | 3.6085e-09 | 1.0642e-10 | 4.9215e-09 | 3.7365e-09 | 1.9891e-10 | 5.3458e-10 | 2.2156e-10 | 1.1119e-11 | 423484.594
513508.25 | 3.129e-09 | 3.5924e-09 | 1.0597e-10 | 4.9727e-09 | 3.7842e-09 | 1.9815e-10 | 5.3823e-10 | 2.2104e-10 | 1.1042e-11 | 423496.781
513520.406 | 3.1088e-09 | 3.6088e-09 | 1.0513e-10 | 4.948e-09 | 3.6994e-09 | 1.9937e-10 | 5.3864e-10 | 2.2034e-10 | 1.1162e-11 | 423508.937
513532.563 | 3.1113e-09 | 3.6019e-09 | 1.0525e-10 | 4.9664e-09 | 3.7415e-09 | 1.9913e-10 | 5.3573e-10 | 2.2257e-10 | 1.0907e-11 | 423521.094
513544.75 | 3.0965e-09 | 3.5937e-09 | 1.061e-10 | 4.9456e-09 | 3.7474e-09 | 1.9789e-10 | 5.3813e-10 | 2.2306e-10 | 1.1153e-11 | 423533.281
513556.906 | 3.1392e-09 | 3.5897e-09 | 1.0529e-10 | 4.9462e-09 | 3.7687e-09 | 1.9855e-10 | 5.3697e-10 | 2.1942e-10 | 1.0919e-11 | 423545.437
513569.063 | 3.0898e-09 | 3.5768e-09 | 1.0639e-10 | 4.9944e-09 | 3.7309e-09 | 1.9703e-10 | 5.4423e-10 | 2.197e-10 | 1.1095e-11 | 423557.594
513581.25 | 3.0976e-09 | 3.5706e-09 | 1.0618e-10 | 4.9607e-09 | 3.7648e-09 | 1.9785e-10 | 5.4078e-10 | 2.2219e-10 | 1.1127e-11 | 423569.781
513593.406 | 3.0965e-09 | 3.5718e-09 | 1.0609e-10 | 4.9374e-09 | 3.7073e-09 | 1.992e-10 | 5.4322e-10 | 2.2129e-10 | 1.1097e-11 | 423581.937
513605.563 | 3.0902e-09 | 3.6086e-09 | 1.0588e-10 | 4.8976e-09 | 3.7306e-09 | 1.9941e-10 | 5.3472e-10 | 2.2006e-10 | 1.1055e-11 | 423594.094
513617.75 | 3.1105e-09 | 3.6071e-09 | 1.0533e-10 | 4.9857e-09 | 3.7286e-09 | 1.9716e-10 | 5.367e-10 | 2.2159e-10 | 1.1124e-11 | 423606.281
513629.906 | 3.1e-09 | 3.5853e-09 | 1.0455e-10 | 4.9308e-09 | 3.6878e-09 | 1.9598e-10 | 5.373e-10 | 2.2184e-10 | 1.1043e-11 | 423618.437
513642.063 | 3.1135e-09 | 3.5702e-09 | 1.0661e-10 | 4.9387e-09 | 3.7335e-09 | 1.9688e-10 | 5.3808e-10 | 2.2094e-10 | 1.1171e-11 | 423630.594
513654.25 | 3.1199e-09 | 3.5548e-09 | 1.0464e-10 | 4.9037e-09 | 3.7588e-09 | 1.9847e-10 | 5.3504e-10 | 2.177e-10 | 1.1074e-11 | 423642.781
513666.406 | 3.11e-09 | 3.5766e-09 | 1.0467e-10 | 4.9508e-09 | 3.7004e-09 | 1.9796e-10 | 5.479e-10 | 2.1953e-10 | 1.0908e-11 | 423654.937
513678.563 | 3.0991e-09 | 3.6014e-09 | 1.0642e-10 | 4.9326e-09 | 3.7538e-09 | 2.0038e-10 | 5.4015e-10 | 2.2236e-10 | 1.0952e-11 | 423667.094
513690.75 | 3.1164e-09 | 3.5895e-09 | 1.0583e-10 | 4.8954e-09 | 3.7404e-09 | 1.9875e-10 | 5.3484e-10 | 2.192e-10 | 1.1167e-11 | 423679.281
513702.906 | 3.1239e-09 | 3.5808e-09 | 1.0503e-10 | 4.9239e-09 | 3.7047e-09 | 1.9749e-10 | 5.3384e-10 | 2.2104e-10 | 1.1103e-11 | 423691.437
513715.063 | 3.1123e-09 | 3.5715e-09 | 1.0494e-10 | 4.9483e-09 | 3.7467e-09 | 1.9881e-10 | 5.3898e-10 | 2.2068e-10 | 1.1065e-11 | 423703.594
513727.25 | 3.1005e-09 | 3.5828e-09 | 1.0495e-10 | 4.9215e-09 | 3.7423e-09 | 1.9758e-10 | 5.3619e-10 | 2.2138e-10 | 1.1134e-11 | 423715.781
513739.406 | 3.0962e-09 | 3.5491e-09 | 1.0532e-10 | 4.8976e-09 | 3.7283e-09 | 1.9894e-10 | 5.403e-10 | 2.2201e-10 | 1.096e-11 | 423727.937
513751.563 | 3.1286e-09 | 3.6018e-09 | 1.0528e-10 | 4.9598e-09 | 3.7128e-09 | 1.966e-10 | 5.3356e-10 | 2.2106e-10 | 1.1041e-11 | 423740.094
513763.75 | 3.1232e-09 | 3.612e-09 | 1.058e-10 | 4.908e-09 | 3.7338e-09 | 1.9803e-10 | 5.3617e-10 | 2.221e-10 | 1.0892e-11 | 423752.281
513775.906 | 3.115e-09 | 3.613e-09 | 1.0455e-10 | 4.9385e-09 | 3.7577e-09 | 1.9783e-10 | 5.3243e-10 | 2.2179e-10 | 1.1072e-11 | 423764.437
513788.063 | 3.0924e-09 | 3.5841e-09 | 1.0578e-10 | 4.9275e-09 | 3.7495e-09 | 1.9522e-10 | 5.3396e-10 | 2.2066e-10 | 1.1134e-11 | 423776.594
513800.25 | 3.1106e-09 | 3.593e-09 | 1.0505e-10 | 4.9062e-09 | 3.7536e-09 | 1.9807e-10 | 5.4376e-10 | 2.1914e-10 | 1.1103e-11 | 423788.781
513812.406 | 3.1279e-09 | 3.6516e-09 | 1.0457e-10 | 4.9987e-09 | 3.7407e-09 | 1.973e-10 | 5.3331e-10 | 2.2064e-10 | 1.0938e-11 | 423800.937
513824.563 | 3.0896e-09 | 3.584e-09 | 1.0453e-10 | 4.8916e-09 | 3.7104e-09 | 1.973e-10 | 5.3552e-10 | 2.2018e-10 | 1.1061e-11 | 423813.094
513836.75 | 3.1325e-09 | 3.6223e-09 | 1.0524e-10 | 4.9527e-09 | 3.7626e-09 | 1.9803e-10 | 5.3479e-10 | 2.2006e-10 | 1.1088e-11 | 423825.281
513848.906 | 3.0852e-09 | 3.5984e-09 | 1.0471e-10 | 4.9458e-09 | 3.7045e-09 | 1.9743e-10 | 5.3736e-10 | 2.2085e-10 | 1.1021e-11 | 423837.437
513861.063 | 3.1112e-09 | 3.5808e-09 | 1.0505e-10 | 4.8938e-09 | 3.7225e-09 | 1.9712e-10 | 5.3674e-10 | 2.1962e-10 | 1.101e-11 | 423849.594
513873.25 | 3.1489e-09 | 3.59e-09 | 1.05e-10 | 4.929e-09 | 3.7374e-09 | 1.9549e-10 | 5.357e-10 | 2.1894e-10 | 1.0888e-11 | 423861.781
513885.406 | 3.1028e-09 | 3.5988e-09 | 1.0422e-10 | 4.8949e-09 | 3.7564e-09 | 1.9729e-10 | 5.3209e-10 | 2.2012e-10 | 1.1105e-11 | 423873.937
513897.594 | 3.0833e-09 | 3.5943e-09 | 1.0438e-10 | 4.9045e-09 | 3.7116e-09 | 1.9645e-10 | 5.3993e-10 | 2.1874e-10 | 1.1145e-11 | 423886.125
513909.75 | 3.1209e-09 | 3.5772e-09 | 1.0526e-10 | 4.9257e-09 | 3.6996e-09 | 1.9667e-10 | 5.4279e-10 | 2.1792e-10 | 1.1144e-11 | 423898.281
513921.906 | 3.0743e-09 | 3.6324e-09 | 1.0504e-10 | 4.8568e-09 | 3.7257e-09 | 1.9729e-10 | 5.4106e-10 | 2.1911e-10 | 1.1146e-11 | 423910.437
513934.094 | 3.1426e-09 | 3.5958e-09 | 1.0455e-10 | 4.9171e-09 | 3.7417e-09 | 1.9713e-10 | 5.4052e-10 | 2.1997e-10 | 1.0999e-11 | 423922.625
513946.25 | 3.1083e-09 | 3.5889e-09 | 1.0474e-10 | 4.9e-09 | 3.7331e-09 | 2.0004e-10 | 5.3352e-10 | 2.181e-10 | 1.0906e-11 | 423934.781
513958.406 | 3.0897e-09 | 3.5581e-09 | 1.054e-10 | 4.8878e-09 | 3.7156e-09 | 1.9682e-10 | 5.3123e-10 | 2.1843e-10 | 1.108e-11 | 423946.937
513970.594 | 3.0701e-09 | 3.5834e-09 | 1.0334e-10 | 4.8997e-09 | 3.7428e-09 | 1.9906e-10 | 5.2949e-10 | 2.2031e-10 | 1.1073e-11 | 423959.125
513982.75 | 3.1016e-09 | 3.597e-09 | 1.0394e-10 | 4.8591e-09 | 3.7356e-09 | 1.9776e-10 | 5.3233e-10 | 2.1759e-10 | 1.1135e-11 | 423971.281
513994.906 | 3.1002e-09 | 3.5997e-09 | 1.0459e-10 | 4.9062e-09 | 3.74e-09 | 1.9678e-10 | 5.2939e-10 | 2.1775e-10 | 1.0994e-11 | 423983.437
514007.094 | 3.0891e-09 | 3.6105e-09 | 1.0422e-10 | 4.8525e-09 | 3.7247e-09 | 1.9763e-10 | 5.3279e-10 | 2.1804e-10 | 1.0922e-11 | 423995.625
514019.25 | 3.1004e-09 | 3.6113e-09 | 1.061e-10 | 4.9715e-09 | 3.7617e-09 | 1.9682e-10 | 5.3748e-10 | 2.2027e-10 | 1.1046e-11 | 424007.781
514031.406 | 3.1047e-09 | 3.6104e-09 | 1.0458e-10 | 4.8903e-09 | 3.7191e-09 | 1.9751e-10 | 5.3886e-10 | 2.2216e-10 | 1.127e-11 | 424019.937
514043.594 | 3.1134e-09 | 3.5917e-09 | 1.0402e-10 | 4.9224e-09 | 3.6982e-09 | 1.9705e-10 | 5.3624e-10 | 2.1666e-10 | 1.0878e-11 | 424032.125
514055.75 | 3.1017e-09 | 3.5461e-09 | 1.0473e-10 | 4.9041e-09 | 3.7167e-09 | 1.9724e-10 | 5.2875e-10 | 2.1924e-10 | 1.1037e-11 | 424044.281
514067.906 | 3.1205e-09 | 3.5835e-09 | 1.0467e-10 | 4.9132e-09 | 3.7345e-09 | 1.9829e-10 | 5.3081e-10 | 2.169e-10 | 1.0865e-11 | 424056.437
514080.094 | 3.12e-09 | 3.5759e-09 | 1.059e-10 | 4.9479e-09 | 3.7506e-09 | 1.9905e-10 | 5.3665e-10 | 2.18e-10 | 1.0858e-11 | 424068.625
514092.25 | 3.1239e-09 | 3.5416e-09 | 1.0344e-10 | 4.8644e-09 | 3.6869e-09 | 1.9738e-10 | 5.2917e-10 | 2.1727e-10 | 1.1113e-11 | 424080.781
514104.406 | 3.1114e-09 | 3.565e-09 | 1.0365e-10 | 4.8719e-09 | 3.695e-09 | 1.9577e-10 | 5.3074e-10 | 2.1664e-10 | 1.1062e-11 | 424092.937
514116.594 | 3.0986e-09 | 3.5767e-09 | 1.0412e-10 | 4.8493e-09 | 3.7226e-09 | 1.9756e-10 | 5.3558e-10 | 2.2015e-10 | 1.1037e-11 | 424105.125
514128.75 | 3.0847e-09 | 3.5894e-09 | 1.0435e-10 | 4.8991e-09 | 3.7257e-09 | 1.9908e-10 | 5.3062e-10 | 2.1831e-10 | 1.102e-11 | 424117.281
514140.906 | 3.0979e-09 | 3.5743e-09 | 1.0364e-10 | 4.9036e-09 | 3.7004e-09 | 1.9801e-10 | 5.3516e-10 | 2.199e-10 | 1.0686e-11 | 424129.437
514153.094 | 3.0775e-09 | 3.5881e-09 | 1.0417e-10 | 4.9094e-09 | 3.7106e-09 | 1.9585e-10 | 5.3156e-10 | 2.1896e-10 | 1.0993e-11 | 424141.625
514165.25 | 3.087e-09 | 3.5627e-09 | 1.0501e-10 | 4.8497e-09 | 3.7196e-09 | 1.9427e-10 | 5.3398e-10 | 2.1857e-10 | 1.1011e-11 | 424153.781
514177.406 | 3.0726e-09 | 3.5926e-09 | 1.0545e-10 | 4.9289e-09 | 3.7079e-09 | 1.9609e-10 | 5.3187e-10 | 2.1661e-10 | 1.1043e-11 | 424165.937
514189.594 | 3.0906e-09 | 3.582e-09 | 1.0396e-10 | 4.8376e-09 | 3.759e-09 | 1.9669e-10 | 5.2604e-10 | 2.1894e-10 | 1.1115e-11 | 424178.125
514201.75 | 3.0929e-09 | 3.565e-09 | 1.0331e-10 | 4.9103e-09 | 3.7298e-09 | 1.9788e-10 | 5.3037e-10 | 2.1766e-10 | 1.1111e-11 | 424190.281
514213.906 | 3.0965e-09 | 3.562e-09 | 1.0344e-10 | 4.8147e-09 | 3.7522e-09 | 1.9711e-10 | 5.3085e-10 | 2.1633e-10 | 1.1138e-11 | 424202.437
514226.094 | 3.0732e-09 | 3.5702e-09 | 1.0404e-10 | 4.8689e-09 | 3.7017e-09 | 1.9492e-10 | 5.2902e-10 | 2.1726e-10 | 1.1056e-11 | 424214.625
514238.25 | 3.0813e-09 | 3.5497e-09 | 1.039e-10 | 4.8738e-09 | 3.7313e-09 | 1.969e-10 | 5.3032e-10 | 2.213e-10 | 1.1043e-11 | 424226.781
514250.438 | 3.0898e-09 | 3.6265e-09 | 1.0506e-10 | 4.8972e-09 | 3.7072e-09 | 1.9778e-10 | 5.3043e-10 | 2.1654e-10 | 1.1082e-11 | 424238.969
514262.594 | 3.0803e-09 | 3.5671e-09 | 1.0614e-10 | 4.8798e-09 | 3.717e-09 | 1.9869e-10 | 5.3044e-10 | 2.1891e-10 | 1.0914e-11 | 424251.125
514274.75 | 3.0588e-09 | 3.5892e-09 | 1.0454e-10 | 4.8495e-09 | 3.7109e-09 | 1.9683e-10 | 5.3307e-10 | 2.1501e-10 | 1.0933e-11 | 424263.281
514286.938 | 3.0757e-09 | 3.6062e-09 | 1.0475e-10 | 4.8852e-09 | 3.7262e-09 | 1.9903e-10 | 5.3715e-10 | 2.1876e-10 | 1.1006e-11 | 424275.469
514299.094 | 3.096e-09 | 3.5834e-09 | 1.0384e-10 | 4.8928e-09 | 3.7009e-09 | 1.9606e-10 | 5.3211e-10 | 2.1939e-10 | 1.0991e-11 | 424287.625
514311.25 | 3.0703e-09 | 3.5522e-09 | 1.0392e-10 | 4.8237e-09 | 3.7376e-09 | 1.9745e-10 | 5.2986e-10 | 2.1908e-10 | 1.0944e-11 | 424299.781
514323.438 | 3.0532e-09 | 3.608e-09 | 1.0445e-10 | 4.8313e-09 | 3.7172e-09 | 1.959e-10 | 5.2317e-10 | 2.1568e-10 | 1.1052e-11 | 424311.969
514335.594 | 3.064e-09 | 3.5867e-09 | 1.0321e-10 | 4.8632e-09 | 3.6741e-09 | 1.9837e-10 | 5.3095e-10 | 2.1847e-10 | 1.092e-11 | 424324.125
514347.75 | 3.1062e-09 | 3.6034e-09 | 1.0343e-10 | 4.8168e-09 | 3.7167e-09 | 1.9731e-10 | 5.2999e-10 | 2.1645e-10 | 1.0882e-11 | 424336.281
514359.938 | 3.0591e-09 | 3.5966e-09 | 1.0406e-10 | 4.8189e-09 | 3.6804e-09 | 1.9645e-10 | 5.3577e-10 | 2.1687e-10 | 1.0874e-11 | 424348.469
514372.094 | 3.0835e-09 | 3.5635e-09 | 1.03e-10 | 4.8233e-09 | 3.7065e-09 | 1.9598e-10 | 5.282e-10 | 2.1706e-10 | 1.0938e-11 | 424360.625
514384.25 | 3.0695e-09 | 3.5553e-09 | 1.0306e-10 | 4.8563e-09 | 3.6959e-09 | 1.9575e-10 | 5.3336e-10 | 2.1902e-10 | 1.0827e-11 | 424372.781
514396.438 | 3.08e-09 | 3.6045e-09 | 1.0414e-10 | 4.817e-09 | 3.7154e-09 | 1.9889e-10 | 5.3009e-10 | 2.1867e-10 | 1.1144e-11 | 424384.969
514408.594 | 3.0916e-09 | 3.6e-09 | 1.0346e-10 | 4.8011e-09 | 3.7058e-09 | 1.9608e-10 | 5.3111e-10 | 2.1805e-10 | 1.0865e-11 | 424397.125
514420.75 | 3.1079e-09 | 3.6262e-09 | 1.0286e-10 | 4.8861e-09 | 3.6963e-09 | 1.9543e-10 | 5.275e-10 | 2.1446e-10 | 1.115e-11 | 424409.281
514432.938 | 3.1013e-09 | 3.5951e-09 | 1.0405e-10 | 4.7844e-09 | 3.7143e-09 | 1.9772e-10 | 5.1958e-10 | 2.1557e-10 | 1.0951e-11 | 424421.469
514445.094 | 3.0948e-09 | 3.555e-09 | 1.0432e-10 | 4.7905e-09 | 3.7199e-09 | 1.9701e-10 | 5.3004e-10 | 2.1499e-10 | 1.0806e-11 | 424433.625
514457.25 | 3.0937e-09 | 3.5853e-09 | 1.0293e-10 | 4.854e-09 | 3.7477e-09 | 1.9402e-10 | 5.2941e-10 | 2.1726e-10 | 1.1108e-11 | 424445.781
514469.438 | 3.065e-09 | 3.5761e-09 | 1.048e-10 | 4.8292e-09 | 3.678e-09 | 1.9676e-10 | 5.3157e-10 | 2.1381e-10 | 1.1063e-11 | 424457.969
514481.594 | 3.0955e-09 | 3.567e-09 | 1.0431e-10 | 4.8328e-09 | 3.7319e-09 | 1.9556e-10 | 5.3008e-10 | 2.1512e-10 | 1.0947e-11 | 424470.125
514493.75 | 3.1084e-09 | 3.5573e-09 | 1.0452e-10 | 4.8176e-09 | 3.7293e-09 | 1.9814e-10 | 5.2644e-10 | 2.1593e-10 | 1.1082e-11 | 424482.281
514505.938 | 3.0608e-09 | 3.6054e-09 | 1.0443e-10 | 4.8693e-09 | 3.7271e-09 | 1.98e-10 | 5.2745e-10 | 2.1616e-10 | 1.078e-11 | 424494.469
514518.094 | 3.0699e-09 | 3.5834e-09 | 1.0577e-10 | 4.8325e-09 | 3.7065e-09 | 1.9723e-10 | 5.3227e-10 | 2.1517e-10 | 1.1075e-11 | 424506.625
514530.25 | 3.0777e-09 | 3.6017e-09 | 1.0407e-10 | 4.8454e-09 | 3.7048e-09 | 1.9868e-10 | 5.3232e-10 | 2.1813e-10 | 1.0995e-11 | 424518.781
514542.438 | 3.0883e-09 | 3.5564e-09 | 1.0327e-10 | 4.771e-09 | 3.722e-09 | 1.9618e-10 | 5.225e-10 | 2.1774e-10 | 1.1022e-11 | 424530.969
514554.594 | 3.0646e-09 | 3.5474e-09 | 1.0306e-10 | 4.8161e-09 | 3.7262e-09 | 1.9648e-10 | 5.2965e-10 | 2.1594e-10 | 1.0951e-11 | 424543.125
514566.75 | 3.1277e-09 | 3.5865e-09 | 1.0413e-10 | 4.7936e-09 | 3.7328e-09 | 1.9588e-10 | 5.288e-10 | 2.1637e-10 | 1.0872e-11 | 424555.281
514578.938 | 3.0956e-09 | 3.5743e-09 | 1.0542e-10 | 4.816e-09 | 3.7271e-09 | 1.9662e-10 | 5.2571e-10 | 2.1509e-10 | 1.0981e-11 | 424567.469
514591.094 | 3.0597e-09 | 3.5875e-09 | 1.0423e-10 | 4.8386e-09 | 3.692e-09 | 1.9508e-10 | 5.2981e-10 | 2.1751e-10 | 1.0927e-11 | 424579.625
514603.25 | 3.0713e-09 | 3.5665e-09 | 1.0299e-10 | 4.84e-09 | 3.7023e-09 | 1.9612e-10 | 5.3235e-10 | 2.158e-10 | 1.1011e-11 | 424591.781
514615.438 | 3.0877e-09 | 3.5583e-09 | 1.0365e-10 | 4.9031e-09 | 3.6952e-09 | 1.9764e-10 | 5.2662e-10 | 2.1438e-10 | 1.0875e-11 | 424603.969
514627.594 | 3.0995e-09 | 3.6026e-09 | 1.0386e-10 | 4.8467e-09 | 3.7045e-09 | 1.9701e-10 | 5.2306e-10 | 2.1619e-10 | 1.1076e-11 | 424616.125
514639.781 | 3.111e-09 | 3.5968e-09 | 1.0397e-10 | 4.8384e-09 | 3.7222e-09 | 1.9678e-10 | 5.2712e-10 | 2.1699e-10 | 1.0819e-11 | 424628.312
514651.938 | 3.1272e-09 | 3.59e-09 | 1.0366e-10 | 4.8711e-09 | 3.7307e-09 | 1.9734e-10 | 5.3154e-10 | 2.1466e-10 | 1.0983e-11 | 424640.469
514664.094 | 3.0675e-09 | 3.5716e-09 | 1.0427e-10 | 4.8332e-09 | 3.7153e-09 | 1.9799e-10 | 5.4565e-10 | 2.1676e-10 | 1.1056e-11 | 424652.625
514676.281 | 3.0991e-09 | 3.6166e-09 | 1.0479e-10 | 4.8997e-09 | 3.7335e-09 | 1.97e-10 | 5.2855e-10 | 2.1955e-10 | 1.0946e-11 | 424664.812
514688.438 | 3.1378e-09 | 3.5809e-09 | 1.0456e-10 | 4.8698e-09 | 3.7269e-09 | 1.9901e-10 | 5.3016e-10 | 2.1474e-10 | 1.1009e-11 | 424676.969
514700.594 | 3.0504e-09 | 3.6375e-09 | 1.0376e-10 | 4.8436e-09 | 3.6738e-09 | 1.9634e-10 | 5.3118e-10 | 2.1857e-10 | 1.1118e-11 | 424689.125
514712.781 | 3.087e-09 | 3.5782e-09 | 1.0433e-10 | 4.8249e-09 | 3.7022e-09 | 1.9824e-10 | 5.2847e-10 | 2.1784e-10 | 1.0964e-11 | 424701.312
514724.938 | 3.1084e-09 | 3.5699e-09 | 1.0377e-10 | 4.8677e-09 | 3.705e-09 | 1.969e-10 | 5.3017e-10 | 2.1708e-10 | 1.0923e-11 | 424713.469
514737.094 | 3.0885e-09 | 3.5953e-09 | 1.0459e-10 | 4.8532e-09 | 3.6807e-09 | 1.9631e-10 | 5.3132e-10 | 2.1646e-10 | 1.075e-11 | 424725.625
514749.281 | 3.1159e-09 | 3.5874e-09 | 1.0414e-10 | 4.8496e-09 | 3.7131e-09 | 1.9599e-10 | 5.2396e-10 | 2.1888e-10 | 1.0983e-11 | 424737.812
514761.438 | 3.0822e-09 | 3.579e-09 | 1.04e-10 | 4.8583e-09 | 3.7345e-09 | 1.9767e-10 | 5.3078e-10 | 2.163e-10 | 1.1188e-11 | 424749.969
514773.594 | 3.0566e-09 | 3.5514e-09 | 1.0501e-10 | 4.8284e-09 | 3.6786e-09 | 1.9759e-10 | 5.2073e-10 | 2.1512e-10 | 1.0905e-11 | 424762.125
514785.781 | 3.0878e-09 | 3.5866e-09 | 1.0368e-10 | 4.7998e-09 | 3.693e-09 | 1.9583e-10 | 5.262e-10 | 2.1724e-10 | 1.0896e-11 | 424774.312
514797.938 | 3.108e-09 | 3.6006e-09 | 1.0311e-10 | 4.8387e-09 | 3.6953e-09 | 1.9741e-10 | 5.3115e-10 | 2.1776e-10 | 1.1027e-11 | 424786.469
514810.094 | 3.0931e-09 | 3.5828e-09 | 1.0353e-10 | 4.8843e-09 | 3.6972e-09 | 1.9963e-10 | 5.2938e-10 | 2.1766e-10 | 1.1024e-11 | 424798.625
514822.281 | 3.0962e-09 | 3.621e-09 | 1.0348e-10 | 4.9252e-09 | 3.7172e-09 | 1.975e-10 | 5.2514e-10 | 2.1722e-10 | 1.1001e-11 | 424810.812
514834.438 | 3.0949e-09 | 3.607e-09 | 1.0455e-10 | 4.9349e-09 | 3.7384e-09 | 1.9707e-10 | 5.2851e-10 | 2.1886e-10 | 1.0802e-11 | 424822.969
514846.594 | 3.0784e-09 | 3.5947e-09 | 1.0471e-10 | 4.8588e-09 | 3.6943e-09 | 1.9725e-10 | 5.2968e-10 | 2.1685e-10 | 1.084e-11 | 424835.125
514858.781 | 3.0754e-09 | 3.6053e-09 | 1.037e-10 | 4.844e-09 | 3.6975e-09 | 1.9633e-10 | 5.2973e-10 | 2.1986e-10 | 1.1019e-11 | 424847.312
514870.938 | 3.1095e-09 | 3.5893e-09 | 1.0401e-10 | 4.8726e-09 | 3.7073e-09 | 1.9613e-10 | 5.3011e-10 | 2.179e-10 | 1.1097e-11 | 424859.469
514883.094 | 3.0918e-09 | 3.6449e-09 | 1.0234e-10 | 4.9261e-09 | 3.7119e-09 | 1.9572e-10 | 5.3243e-10 | 2.1652e-10 | 1.1032e-11 | 424871.625
514895.281 | 3.0868e-09 | 3.6169e-09 | 1.0338e-10 | 4.8465e-09 | 3.7315e-09 | 1.9623e-10 | 5.3026e-10 | 2.2062e-10 | 1.1033e-11 | 424883.812
514907.438 | 3.1227e-09 | 3.5696e-09 | 1.0458e-10 | 4.8863e-09 | 3.7177e-09 | 1.9894e-10 | 5.3308e-10 | 2.209e-10 | 1.1033e-11 | 424895.969
514919.594 | 3.079e-09 | 3.6014e-09 | 1.0448e-10 | 4.832e-09 | 3.7131e-09 | 1.9679e-10 | 5.2135e-10 | 2.1708e-10 | 1.0949e-11 | 424908.125
514931.781 | 3.1063e-09 | 3.602e-09 | 1.0421e-10 | 4.8798e-09 | 3.7041e-09 | 1.9587e-10 | 5.2958e-10 | 2.1651e-10 | 1.0607e-11 | 424920.312
514943.938 | 3.085e-09 | 3.6072e-09 | 1.0341e-10 | 4.8707e-09 | 3.7092e-09 | 1.9536e-10 | 5.2636e-10 | 2.16e-10 | 1.108e-11 | 424932.469
514956.094 | 3.093e-09 | 3.5703e-09 | 1.0417e-10 | 4.9242e-09 | 3.6766e-09 | 1.9628e-10 | 5.3441e-10 | 2.169e-10 | 1.1023e-11 | 424944.625
514968.281 | 3.0791e-09 | 3.5696e-09 | 1.0485e-10 | 4.8259e-09 | 3.6843e-09 | 1.9799e-10 | 5.2972e-10 | 2.1647e-10 | 1.0983e-11 | 424956.812
514980.438 | 3.1149e-09 | 3.5884e-09 | 1.0465e-10 | 4.8493e-09 | 3.6886e-09 | 1.9817e-10 | 5.3052e-10 | 2.1712e-10 | 1.1061e-11 | 424968.969
514992.594 | 3.1132e-09 | 3.5952e-09 | 1.0263e-10 | 4.8308e-09 | 3.6965e-09 | 1.961e-10 | 5.2972e-10 | 2.1862e-10 | 1.1046e-11 | 424981.125
515004.781 | 3.109e-09 | 3.5612e-09 | 1.0418e-10 | 4.8688e-09 | 3.6989e-09 | 1.9647e-10 | 5.2812e-10 | 2.1714e-10 | 1.0944e-11 | 424993.312
515016.938 | 3.1069e-09 | 3.5868e-09 | 1.0409e-10 | 4.8654e-09 | 3.7034e-09 | 1.937e-10 | 5.2957e-10 | 2.1564e-10 | 1.0965e-11 | 425005.469
515029.125 | 3.0739e-09 | 3.5557e-09 | 1.042e-10 | 4.8819e-09 | 3.6604e-09 | 1.9649e-10 | 5.2961e-10 | 2.1636e-10 | 1.0988e-11 | 425017.656
515041.281 | 3.1049e-09 | 3.6045e-09 | 1.046e-10 | 4.8536e-09 | 3.7413e-09 | 1.9843e-10 | 5.2945e-10 | 2.1864e-10 | 1.0976e-11 | 425029.812
515053.438 | 3.1077e-09 | 3.5443e-09 | 1.032e-10 | 4.8955e-09 | 3.7312e-09 | 1.9617e-10 | 5.3232e-10 | 2.2032e-10 | 1.0741e-11 | 425041.969
515065.625 | 3.1041e-09 | 3.567e-09 | 1.0407e-10 | 4.902e-09 | 3.6887e-09 | 1.9788e-10 | 5.2914e-10 | 2.1508e-10 | 1.0862e-11 | 425054.156
515077.781 | 3.0823e-09 | 3.573e-09 | 1.0441e-10 | 4.8207e-09 | 3.6802e-09 | 1.9706e-10 | 5.2977e-10 | 2.1828e-10 | 1.1022e-11 | 425066.312
515089.938 | 3.0953e-09 | 3.5596e-09 | 1.0417e-10 | 4.8911e-09 | 3.6942e-09 | 1.9422e-10 | 5.3196e-10 | 2.1717e-10 | 1.0996e-11 | 425078.469
515102.125 | 3.0556e-09 | 3.5779e-09 | 1.0472e-10 | 4.8437e-09 | 3.715e-09 | 1.9648e-10 | 5.2724e-10 | 2.1986e-10 | 1.0973e-11 | 425090.656
515114.281 | 3.063e-09 | 3.5796e-09 | 1.0273e-10 | 4.8891e-09 | 3.7482e-09 | 1.9547e-10 | 5.2849e-10 | 2.164e-10 | 1.0994e-11 | 425102.812
515126.438 | 3.102e-09 | 3.5638e-09 | 1.041e-10 | 4.8913e-09 | 3.6947e-09 | 1.973e-10 | 5.3575e-10 | 2.18e-10 | 1.1057e-11 | 425114.969
515138.625 | 3.0811e-09 | 3.5957e-09 | 1.0404e-10 | 4.8087e-09 | 3.71e-09 | 1.9537e-10 | 5.3289e-10 | 2.1685e-10 | 1.0966e-11 | 425127.156
515150.781 | 3.0984e-09 | 3.5978e-09 | 1.0395e-10 | 4.8244e-09 | 3.7191e-09 | 1.964e-10 | 5.3212e-10 | 2.1733e-10 | 1.0973e-11 | 425139.312
515162.938 | 3.0983e-09 | 3.5753e-09 | 1.0448e-10 | 4.9216e-09 | 3.7113e-09 | 1.9663e-10 | 5.2585e-10 | 2.1856e-10 | 1.0997e-11 | 425151.469
515175.125 | 3.1081e-09 | 3.574e-09 | 1.0491e-10 | 4.8953e-09 | 3.7133e-09 | 1.958e-10 | 5.2977e-10 | 2.169e-10 | 1.1198e-11 | 425163.656
515187.281 | 3.1046e-09 | 3.5728e-09 | 1.0488e-10 | 4.9174e-09 | 3.7363e-09 | 1.97e-10 | 5.3447e-10 | 2.1945e-10 | 1.0857e-11 | 425175.812
515199.438 | 3.113e-09 | 3.5474e-09 | 1.0593e-10 | 4.8782e-09 | 3.7084e-09 | 1.983e-10 | 5.3594e-10 | 2.1893e-10 | 1.0915e-11 | 425187.969
515211.625 | 3.0802e-09 | 3.6174e-09 | 1.0329e-10 | 4.8276e-09 | 3.7181e-09 | 1.9813e-10 | 5.286e-10 | 2.1724e-10 | 1.1011e-11 | 425200.156
515223.781 | 3.0808e-09 | 3.5822e-09 | 1.045e-10 | 4.8605e-09 | 3.7206e-09 | 1.9678e-10 | 5.232e-10 | 2.1604e-10 | 1.1055e-11 | 425212.312
515235.938 | 3.101e-09 | 3.6159e-09 | 1.039e-10 | 4.7977e-09 | 3.7126e-09 | 1.9844e-10 | 5.3205e-10 | 2.1636e-10 | 1.1164e-11 | 425224.469
515248.125 | 3.1037e-09 | 3.6018e-09 | 1.0439e-10 | 4.7972e-09 | 3.7267e-09 | 1.9773e-10 | 5.3086e-10 | 2.1592e-10 | 1.0979e-11 | 425236.656
515260.281 | 3.1074e-09 | 3.5605e-09 | 1.0432e-10 | 4.9052e-09 | 3.7006e-09 | 1.9639e-10 | 5.3381e-10 | 2.1846e-10 | 1.0996e-11 | 425248.812
515272.438 | 3.0653e-09 | 3.6074e-09 | 1.0496e-10 | 4.8519e-09 | 3.694e-09 | 1.9665e-10 | 5.2503e-10 | 2.1809e-10 | 1.108e-11 | 425260.969
515284.625 | 3.1042e-09 | 3.6147e-09 | 1.0439e-10 | 4.8599e-09 | 3.695e-09 | 1.9748e-10 | 5.315e-10 | 2.1705e-10 | 1.0787e-11 | 425273.156
515296.781 | 3.1001e-09 | 3.5901e-09 | 1.0343e-10 | 4.8767e-09 | 3.7133e-09 | 1.9798e-10 | 5.3123e-10 | 2.1865e-10 | 1.1066e-11 | 425285.312
515308.938 | 3.0906e-09 | 3.6111e-09 | 1.0503e-10 | 4.8523e-09 | 3.7059e-09 | 1.9725e-10 | 5.3067e-10 | 2.1711e-10 | 1.1003e-11 | 425297.469
515321.125 | 3.1086e-09 | 3.5927e-09 | 1.0342e-10 | 4.8356e-09 | 3.7202e-09 | 1.9795e-10 | 5.2664e-10 | 2.1845e-10 | 1.0933e-11 | 425309.656
515333.281 | 3.0911e-09 | 3.5802e-09 | 1.0465e-10 | 4.8497e-09 | 3.7312e-09 | 1.9684e-10 | 5.292e-10 | 2.1845e-10 | 1.1123e-11 | 425321.812
515345.438 | 3.071e-09 | 3.5957e-09 | 1.0484e-10 | 4.8442e-09 | 3.7078e-09 | 1.9632e-10 | 5.2872e-10 | 2.1855e-10 | 1.1138e-11 | 425333.969
515357.625 | 3.1008e-09 | 3.5752e-09 | 1.0402e-10 | 4.8662e-09 | 3.6868e-09 | 1.9563e-10 | 5.3223e-10 | 2.1627e-10 | 1.1054e-11 | 425346.156
515369.781 | 3.0761e-09 | 3.5758e-09 | 1.0401e-10 | 4.7927e-09 | 3.698e-09 | 1.974e-10 | 5.2884e-10 | 2.1706e-10 | 1.0711e-11 | 425358.312
515381.938 | 3.0758e-09 | 3.5774e-09 | 1.0457e-10 | 4.8754e-09 | 3.729e-09 | 1.9749e-10 | 5.2716e-10 | 2.1792e-10 | 1.1284e-11 | 425370.469
515394.125 | 3.0956e-09 | 3.5809e-09 | 1.0426e-10 | 4.8637e-09 | 3.69e-09 | 1.9472e-10 | 5.3068e-10 | 2.1743e-10 | 1.086e-11 | 425382.656
515406.281 | 3.0976e-09 | 3.5875e-09 | 1.0467e-10 | 4.8434e-09 | 3.6844e-09 | 1.9582e-10 | 5.268e-10 | 2.1703e-10 | 1.1081e-11 | 425394.812
515418.469 | 3.091e-09 | 3.5672e-09 | 1.0549e-10 | 4.8556e-09 | 3.7211e-09 | 1.9766e-10 | 5.31e-10 | 2.1496e-10 | 1.1145e-11 | 425407
515430.625 | 3.0836e-09 | 3.5739e-09 | 1.0408e-10 | 4.8638e-09 | 3.7126e-09 | 1.9649e-10 | 5.3367e-10 | 2.1989e-10 | 1.1012e-11 | 425419.156
515442.781 | 3.1461e-09 | 3.6264e-09 | 1.0472e-10 | 4.8864e-09 | 3.7233e-09 | 1.9717e-10 | 5.2675e-10 | 2.1662e-10 | 1.1043e-11 | 425431.312
515454.969 | 3.0528e-09 | 3.5829e-09 | 1.0386e-10 | 4.8252e-09 | 3.7102e-09 | 1.983e-10 | 5.2394e-10 | 2.1538e-10 | 1.0926e-11 | 425443.5
515467.125 | 3.1053e-09 | 3.5693e-09 | 1.0422e-10 | 4.8615e-09 | 3.6738e-09 | 1.9812e-10 | 5.3072e-10 | 2.1579e-10 | 1.1028e-11 | 425455.656
515479.281 | 3.055e-09 | 3.5998e-09 | 1.038e-10 | 4.8694e-09 | 3.6759e-09 | 1.9503e-10 | 5.3155e-10 | 2.162e-10 | 1.0881e-11 | 425467.812
515491.469 | 3.0751e-09 | 3.5735e-09 | 1.0331e-10 | 4.8482e-09 | 3.7267e-09 | 1.9588e-10 | 5.2853e-10 | 2.1623e-10 | 1.1068e-11 | 425480
515503.625 | 3.0893e-09 | 3.5499e-09 | 1.0348e-10 | 4.8259e-09 | 3.6818e-09 | 1.9594e-10 | 5.2732e-10 | 2.1489e-10 | 1.0875e-11 | 425492.156
515515.781 | 3.1241e-09 | 3.5601e-09 | 1.0398e-10 | 4.8622e-09 | 3.7048e-09 | 1.9615e-10 | 5.3078e-10 | 2.1774e-10 | 1.0798e-11 | 425504.312
515527.969 | 3.0814e-09 | 3.5749e-09 | 1.0439e-10 | 4.8247e-09 | 3.7151e-09 | 1.9814e-10 | 5.2888e-10 | 2.1724e-10 | 1.0825e-11 | 425516.5
515540.125 | 3.0843e-09 | 3.5538e-09 | 1.0404e-10 | 4.8591e-09 | 3.7106e-09 | 1.9539e-10 | 5.2957e-10 | 2.1593e-10 | 1.1085e-11 | 425528.656
515552.281 | 3.0766e-09 | 3.5688e-09 | 1.036e-10 | 4.8774e-09 | 3.6957e-09 | 1.9606e-10 | 5.3046e-10 | 2.1735e-10 | 1.0918e-11 | 425540.812
515564.469 | 3.1144e-09 | 3.5663e-09 | 1.0326e-10 | 4.8487e-09 | 3.76e-09 | 1.9595e-10 | 5.3041e-10 | 2.1602e-10 | 1.1057e-11 | 425553
515576.625 | 3.1263e-09 | 3.5947e-09 | 1.047e-10 | 4.8798e-09 | 3.7114e-09 | 1.9661e-10 | 5.2363e-10 | 2.1721e-10 | 1.0876e-11 | 425565.156
515588.781 | 3.0752e-09 | 3.5863e-09 | 1.0295e-10 | 4.8866e-09 | 3.7149e-09 | 1.9557e-10 | 5.2767e-10 | 2.1614e-10 | 1.1013e-11 | 425577.312
515600.969 | 3.0867e-09 | 3.623e-09 | 1.0399e-10 | 4.8339e-09 | 3.707e-09 | 1.9605e-10 | 5.2673e-10 | 2.1903e-10 | 1.0884e-11 | 425589.5
515613.125 | 3.0868e-09 | 3.6273e-09 | 1.0383e-10 | 4.8125e-09 | 3.6936e-09 | 1.9662e-10 | 5.2998e-10 | 2.1819e-10 | 1.0954e-11 | 425601.656
515625.281 | 3.0726e-09 | 3.5844e-09 | 1.0442e-10 | 4.8267e-09 | 3.7106e-09 | 1.9748e-10 | 5.2792e-10 | 2.1805e-10 | 1.0957e-11 | 425613.812
515637.469 | 3.106e-09 | 3.5548e-09 | 1.0471e-10 | 4.8379e-09 | 3.6853e-09 | 1.9561e-10 | 5.2313e-10 | 2.1618e-10 | 1.0893e-11 | 425626
515649.625 | 3.0891e-09 | 3.5729e-09 | 1.038e-10 | 4.8392e-09 | 3.6938e-09 | 1.9583e-10 | 5.2393e-10 | 2.1828e-10 | 1.0997e-11 | 425638.156
515661.781 | 3.1024e-09 | 3.5457e-09 | 1.0372e-10 | 4.8467e-09 | 3.6741e-09 | 1.963e-10 | 5.2722e-10 | 2.1721e-10 | 1.0952e-11 | 425650.312
515673.969 | 3.1017e-09 | 3.5688e-09 | 1.029e-10 | 4.8358e-09 | 3.7023e-09 | 1.9592e-10 | 5.2611e-10 | 2.169e-10 | 1.0899e-11 | 425662.5
515686.125 | 3.0984e-09 | 3.5657e-09 | 1.045e-10 | 4.7967e-09 | 3.6931e-09 | 1.9519e-10 | 5.3367e-10 | 2.1564e-10 | 1.1015e-11 | 425674.656
515698.281 | 3.0849e-09 | 3.5933e-09 | 1.0312e-10 | 4.8512e-09 | 3.6757e-09 | 1.9644e-10 | 5.3118e-10 | 2.165e-10 | 1.0844e-11 | 425686.812
515710.469 | 3.1369e-09 | 3.5728e-09 | 1.0475e-10 | 4.8457e-09 | 3.7155e-09 | 1.9664e-10 | 5.2855e-10 | 2.1707e-10 | 1.0871e-11 | 425699
515722.625 | 3.0631e-09 | 3.59e-09 | 1.0451e-10 | 4.818e-09 | 3.6739e-09 | 1.9704e-10 | 5.27e-10 | 2.1607e-10 | 1.0912e-11 | 425711.156
515734.781 | 3.1013e-09 | 3.5345e-09 | 1.031e-10 | 4.8517e-09 | 3.7222e-09 | 1.9468e-10 | 5.3304e-10 | 2.1705e-10 | 1.0836e-11 | 425723.312
515746.969 | 3.0993e-09 | 3.5716e-09 | 1.0505e-10 | 4.8228e-09 | 3.6906e-09 | 1.9743e-10 | 5.2634e-10 | 2.1704e-10 | 1.0911e-11 | 425735.5
515759.125 | 3.0731e-09 | 3.517e-09 | 1.0413e-10 | 4.792e-09 | 3.7235e-09 | 1.9676e-10 | 5.3047e-10 | 2.1497e-10 | 1.1174e-11 | 425747.656
515771.313 | 3.0933e-09 | 3.6105e-09 | 1.0379e-10 | 4.8222e-09 | 3.7179e-09 | 1.9587e-10 | 5.3133e-10 | 2.1897e-10 | 1.1038e-11 | 425759.844
515783.469 | 3.1185e-09 | 3.5638e-09 | 1.0316e-10 | 4.8456e-09 | 3.7195e-09 | 1.9447e-10 | 5.3265e-10 | 2.1744e-10 | 1.0846e-11 | 425772
515795.625 | 3.0891e-09 | 3.6008e-09 | 1.0469e-10 | 4.7994e-09 | 3.7214e-09 | 1.9749e-10 | 5.3265e-10 | 2.1555e-10 | 1.0986e-11 | 425784.156
515807.813 | 3.1021e-09 | 3.5785e-09 | 1.0588e-10 | 4.8428e-09 | 3.7493e-09 | 1.961e-10 | 5.2371e-10 | 2.1708e-10 | 1.1008e-11 | 425796.344
515819.969 | 3.12e-09 | 3.6048e-09 | 1.0351e-10 | 4.8436e-09 | 3.7051e-09 | 1.969e-10 | 5.2457e-10 | 2.1731e-10 | 1.0872e-11 | 425808.5
515832.125 | 3.1179e-09 | 3.6196e-09 | 1.0333e-10 | 4.8264e-09 | 3.6946e-09 | 1.9457e-10 | 5.2913e-10 | 2.1696e-10 | 1.1082e-11 | 425820.656
515844.313 | 3.061e-09 | 3.5968e-09 | 1.0285e-10 | 4.8192e-09 | 3.7009e-09 | 1.9514e-10 | 5.2298e-10 | 2.1508e-10 | 1.0994e-11 | 425832.844
515856.469 | 3.0841e-09 | 3.59e-09 | 1.0436e-10 | 4.7685e-09 | 3.7029e-09 | 1.9811e-10 | 5.2798e-10 | 2.1664e-10 | 1.1024e-11 | 425845
515868.625 | 3.1166e-09 | 3.552e-09 | 1.0362e-10 | 4.8005e-09 | 3.6686e-09 | 1.9745e-10 | 5.3034e-10 | 2.1563e-10 | 1.0919e-11 | 425857.156
515880.813 | 3.0877e-09 | 3.557e-09 | 1.0396e-10 | 4.7848e-09 | 3.666e-09 | 1.951e-10 | 5.2646e-10 | 2.1465e-10 | 1.0855e-11 | 425869.344
515892.969 | 3.0528e-09 | 3.5323e-09 | 1.0375e-10 | 4.8428e-09 | 3.6904e-09 | 1.9627e-10 | 5.2595e-10 | 2.1584e-10 | 1.0886e-11 | 425881.5
515905.125 | 3.0702e-09 | 3.5666e-09 | 1.0337e-10 | 4.8226e-09 | 3.6857e-09 | 1.9519e-10 | 5.3249e-10 | 2.1755e-10 | 1.0949e-11 | 425893.656
515917.313 | 3.0649e-09 | 3.5616e-09 | 1.0283e-10 | 4.8103e-09 | 3.6832e-09 | 1.9342e-10 | 5.26e-10 | 2.162e-10 | 1.1044e-11 | 425905.844
515929.469 | 3.0869e-09 | 3.5647e-09 | 1.0336e-10 | 4.8545e-09 | 3.7314e-09 | 1.9588e-10 | 5.3623e-10 | 2.1688e-10 | 1.0739e-11 | 425918
515941.625 | 3.104e-09 | 3.5849e-09 | 1.0344e-10 | 4.8174e-09 | 3.6932e-09 | 1.9641e-10 | 5.2602e-10 | 2.1591e-10 | 1.0955e-11 | 425930.156
515953.813 | 3.0932e-09 | 3.582e-09 | 1.0357e-10 | 4.8411e-09 | 3.6944e-09 | 1.9727e-10 | 5.2463e-10 | 2.1606e-10 | 1.0789e-11 | 425942.344
515965.969 | 3.1183e-09 | 3.5765e-09 | 1.0438e-10 | 4.7679e-09 | 3.6889e-09 | 1.967e-10 | 5.2495e-10 | 2.1439e-10 | 1.0986e-11 | 425954.5
515978.125 | 3.108e-09 | 3.5754e-09 | 1.0336e-10 | 4.8312e-09 | 3.69e-09 | 1.9766e-10 | 5.3045e-10 | 2.1401e-10 | 1.1012e-11 | 425966.656
515990.313 | 3.0881e-09 | 3.5652e-09 | 1.0286e-10 | 4.8533e-09 | 3.7025e-09 | 1.9568e-10 | 5.3208e-10 | 2.1846e-10 | 1.1012e-11 | 425978.844
516002.469 | 3.1029e-09 | 3.5884e-09 | 1.0363e-10 | 4.8201e-09 | 3.7199e-09 | 1.9613e-10 | 5.2752e-10 | 2.1608e-10 | 1.0947e-11 | 425991
516014.625 | 3.1139e-09 | 3.5788e-09 | 1.0326e-10 | 4.8789e-09 | 3.7173e-09 | 1.9505e-10 | 5.2895e-10 | 2.1591e-10 | 1.1138e-11 | 426003.156
516026.813 | 3.1035e-09 | 3.5858e-09 | 1.0433e-10 | 4.906e-09 | 3.6926e-09 | 1.9727e-10 | 5.2326e-10 | 2.1531e-10 | 1.1166e-11 | 426015.344
516038.969 | 3.1109e-09 | 3.6031e-09 | 1.0338e-10 | 4.7599e-09 | 3.7285e-09 | 1.9541e-10 | 5.3019e-10 | 2.1448e-10 | 1.0992e-11 | 426027.5
516051.125 | 3.0973e-09 | 3.5868e-09 | 1.0499e-10 | 4.7986e-09 | 3.689e-09 | 1.9651e-10 | 5.2565e-10 | 2.171e-10 | 1.0969e-11 | 426039.656
516063.313 | 3.1061e-09 | 3.5331e-09 | 1.0512e-10 | 4.8611e-09 | 3.6646e-09 | 1.958e-10 | 5.2309e-10 | 2.1586e-10 | 1.0793e-11 | 426051.844
516075.469 | 3.0778e-09 | 3.5991e-09 | 1.0411e-10 | 4.7915e-09 | 3.6746e-09 | 1.9671e-10 | 5.2788e-10 | 2.1618e-10 | 1.0865e-11 | 426064
516087.625 | 3.0427e-09 | 3.5767e-09 | 1.0361e-10 | 4.8308e-09 | 3.6708e-09 | 1.9646e-10 | 5.3118e-10 | 2.1724e-10 | 1.1093e-11 | 426076.156
516099.813 | 3.0972e-09 | 3.576e-09 | 1.0429e-10 | 4.7929e-09 | 3.6972e-09 | 1.9519e-10 | 5.2971e-10 | 2.1564e-10 | 1.0904e-11 | 426088.344
516111.969 | 3.1283e-09 | 3.5962e-09 | 1.0371e-10 | 4.8339e-09 | 3.6989e-09 | 1.9739e-10 | 5.2123e-10 | 2.1596e-10 | 1.0728e-11 | 426100.5
516124.125 | 3.1158e-09 | 3.5816e-09 | 1.039e-10 | 4.846e-09 | 3.6887e-09 | 1.9672e-10 | 5.2421e-10 | 2.1722e-10 | 1.0956e-11 | 426112.656
516136.313 | 3.076e-09 | 3.5853e-09 | 1.0369e-10 | 4.8332e-09 | 3.7374e-09 | 1.9655e-10 | 5.2694e-10 | 2.1834e-10 | 1.0977e-11 | 426124.844
516148.469 | 3.1044e-09 | 3.5559e-09 | 1.0357e-10 | 4.8297e-09 | 3.6803e-09 | 1.9767e-10 | 5.294e-10 | 2.1539e-10 | 1.0914e-11 | 426137
516160.656 | 3.1003e-09 | 3.5474e-09 | 1.0338e-10 | 4.8345e-09 | 3.7259e-09 | 1.9649e-10 | 5.2471e-10 | 2.1522e-10 | 1.0934e-11 | 426149.187
516172.813 | 3.1043e-09 | 3.5535e-09 | 1.0377e-10 | 4.8506e-09 | 3.6825e-09 | 1.9551e-10 | 5.2904e-10 | 2.1493e-10 | 1.0936e-11 | 426161.344
516184.969 | 3.123e-09 | 3.5633e-09 | 1.0304e-10 | 4.81e-09 | 3.6497e-09 | 1.9536e-10 | 5.2611e-10 | 2.1444e-10 | 1.0968e-11 | 426173.5
516197.156 | 3.0804e-09 | 3.5861e-09 | 1.0471e-10 | 4.8289e-09 | 3.6644e-09 | 1.9857e-10 | 5.2888e-10 | 2.1705e-10 | 1.0893e-11 | 426185.687
516209.313 | 3.1348e-09 | 3.5382e-09 | 1.0477e-10 | 4.8827e-09 | 3.7023e-09 | 1.9557e-10 | 5.2646e-10 | 2.1633e-10 | 1.0938e-11 | 426197.844
516221.469 | 3.1074e-09 | 3.5966e-09 | 1.0352e-10 | 4.8312e-09 | 3.6793e-09 | 1.9514e-10 | 5.2629e-10 | 2.1682e-10 | 1.0825e-11 | 426210
516233.656 | 3.105e-09 | 3.5669e-09 | 1.0271e-10 | 4.7657e-09 | 3.6737e-09 | 1.9516e-10 | 5.2644e-10 | 2.1735e-10 | 1.1088e-11 | 426222.187
516245.813 | 3.1018e-09 | 3.5629e-09 | 1.0361e-10 | 4.8297e-09 | 3.7176e-09 | 1.9544e-10 | 5.359e-10 | 2.1811e-10 | 1.1057e-11 | 426234.344
516257.969 | 3.0973e-09 | 3.5604e-09 | 1.0269e-10 | 4.8238e-09 | 3.6827e-09 | 1.9727e-10 | 5.3108e-10 | 2.1763e-10 | 1.0926e-11 | 426246.5
516270.156 | 3.0806e-09 | 3.5839e-09 | 1.0512e-10 | 4.8218e-09 | 3.7084e-09 | 1.9648e-10 | 5.2587e-10 | 2.1602e-10 | 1.0951e-11 | 426258.687
516282.313 | 3.0693e-09 | 3.5173e-09 | 1.0384e-10 | 4.8639e-09 | 3.6831e-09 | 1.9651e-10 | 5.2969e-10 | 2.1532e-10 | 1.0807e-11 | 426270.844
516294.469 | 3.0913e-09 | 3.5633e-09 | 1.0307e-10 | 4.8182e-09 | 3.7156e-09 | 1.9527e-10 | 5.2356e-10 | 2.1378e-10 | 1.0946e-11 | 426283
516306.656 | 3.0704e-09 | 3.5977e-09 | 1.0359e-10 | 4.8078e-09 | 3.7114e-09 | 1.9706e-10 | 5.3084e-10 | 2.1688e-10 | 1.0685e-11 | 426295.187
516318.813 | 3.1069e-09 | 3.5456e-09 | 1.0543e-10 | 4.8238e-09 | 3.7334e-09 | 1.9819e-10 | 5.2248e-10 | 2.1608e-10 | 1.0923e-11 | 426307.344
516330.969 | 3.0755e-09 | 3.5524e-09 | 1.0452e-10 | 4.8306e-09 | 3.6867e-09 | 1.962e-10 | 5.266e-10 | 2.1698e-10 | 1.0717e-11 | 426319.5
516343.156 | 3.1082e-09 | 3.6125e-09 | 1.0331e-10 | 4.8084e-09 | 3.6659e-09 | 1.9499e-10 | 5.2636e-10 | 2.1625e-10 | 1.08e-11 | 426331.687
516355.313 | 3.0955e-09 | 3.5876e-09 | 1.0385e-10 | 4.7837e-09 | 3.6535e-09 | 1.9529e-10 | 5.2404e-10 | 2.1584e-10 | 1.0776e-11 | 426343.844
516367.469 | 3.0851e-09 | 3.5988e-09 | 1.036e-10 | 4.8355e-09 | 3.672e-09 | 1.9612e-10 | 5.2895e-10 | 2.1701e-10 | 1.0907e-11 | 426356
516379.656 | 3.0861e-09 | 3.534e-09 | 1.0394e-10 | 4.8226e-09 | 3.7126e-09 | 1.9693e-10 | 5.2471e-10 | 2.1563e-10 | 1.0887e-11 | 426368.187
516391.813 | 3.0701e-09 | 3.5686e-09 | 1.0331e-10 | 4.8627e-09 | 3.6834e-09 | 1.962e-10 | 5.2741e-10 | 2.1624e-10 | 1.0833e-11 | 426380.344
516403.969 | 3.063e-09 | 3.5717e-09 | 1.0341e-10 | 4.8334e-09 | 3.7121e-09 | 1.9426e-10 | 5.2963e-10 | 2.1696e-10 | 1.0845e-11 | 426392.5
516416.156 | 3.0872e-09 | 3.5586e-09 | 1.0347e-10 | 4.8405e-09 | 3.6687e-09 | 1.9576e-10 | 5.328e-10 | 2.1698e-10 | 1.0963e-11 | 426404.687
516428.313 | 3.1021e-09 | 3.5536e-09 | 1.0501e-10 | 4.8463e-09 | 3.6927e-09 | 1.9642e-10 | 5.308e-10 | 2.1657e-10 | 1.0891e-11 | 426416.844
516440.469 | 3.0953e-09 | 3.6015e-09 | 1.033e-10 | 4.8191e-09 | 3.6851e-09 | 1.9548e-10 | 5.2959e-10 | 2.1696e-10 | 1.0898e-11 | 426429
516452.656 | 3.0906e-09 | 3.5869e-09 | 1.0471e-10 | 4.8655e-09 | 3.7307e-09 | 1.9829e-10 | 5.2178e-10 | 2.1637e-10 | 1.1043e-11 | 426441.187
516464.813 | 3.1124e-09 | 3.5565e-09 | 1.0397e-10 | 4.8496e-09 | 3.7133e-09 | 1.9643e-10 | 5.2246e-10 | 2.1879e-10 | 1.1142e-11 | 426453.344
516476.969 | 3.0944e-09 | 3.6028e-09 | 1.0327e-10 | 4.8556e-09 | 3.7089e-09 | 1.9743e-10 | 5.251e-10 | 2.1726e-10 | 1.089e-11 | 426465.5
516489.156 | 3.1299e-09 | 3.5871e-09 | 1.0403e-10 | 4.8237e-09 | 3.7125e-09 | 1.9723e-10 | 5.3318e-10 | 2.1673e-10 | 1.0884e-11 | 426477.687
516501.313 | 3.1363e-09 | 3.5942e-09 | 1.0401e-10 | 4.8719e-09 | 3.6958e-09 | 1.9627e-10 | 5.2367e-10 | 2.1595e-10 | 1.1007e-11 | 426489.844
516513.469 | 3.1002e-09 | 3.5995e-09 | 1.0372e-10 | 4.8223e-09 | 3.7115e-09 | 1.9543e-10 | 5.3211e-10 | 2.1605e-10 | 1.0934e-11 | 426502
516525.656 | 3.1033e-09 | 3.5863e-09 | 1.0389e-10 | 4.8061e-09 | 3.7088e-09 | 1.9849e-10 | 5.2345e-10 | 2.1502e-10 | 1.0954e-11 | 426514.187
516537.813 | 3.0722e-09 | 3.5776e-09 | 1.0442e-10 | 4.8711e-09 | 3.7222e-09 | 1.9715e-10 | 5.3293e-10 | 2.181e-10 | 1.0803e-11 | 426526.344
516550 | 3.1038e-09 | 3.5803e-09 | 1.0472e-10 | 4.8479e-09 | 3.6918e-09 | 1.9708e-10 | 5.3028e-10 | 2.1634e-10 | 1.0901e-11 | 426538.531
516562.156 | 3.1099e-09 | 3.5599e-09 | 1.0318e-10 | 4.8709e-09 | 3.6969e-09 | 1.9642e-10 | 5.2225e-10 | 2.1569e-10 | 1.0879e-11 | 426550.687
516574.313 | 3.0973e-09 | 3.5788e-09 | 1.0387e-10 | 4.8731e-09 | 3.6888e-09 | 1.9557e-10 | 5.2915e-10 | 2.181e-10 | 1.098e-11 | 426562.844
516586.5 | 3.0904e-09 | 3.5644e-09 | 1.0411e-10 | 4.8557e-09 | 3.6851e-09 | 1.9604e-10 | 5.2801e-10 | 2.1677e-10 | 1.095e-11 | 426575.031
516598.656 | 3.1125e-09 | 3.6212e-09 | 1.0346e-10 | 4.8543e-09 | 3.7385e-09 | 1.9763e-10 | 5.26e-10 | 2.1676e-10 | 1.0855e-11 | 426587.187
516610.813 | 3.1352e-09 | 3.6261e-09 | 1.0454e-10 | 4.8286e-09 | 3.7029e-09 | 1.9684e-10 | 5.2691e-10 | 2.141e-10 | 1.1056e-11 | 426599.344
516623 | 3.1259e-09 | 3.5791e-09 | 1.034e-10 | 4.8427e-09 | 3.7453e-09 | 1.9764e-10 | 5.3016e-10 | 2.1407e-10 | 1.0884e-11 | 426611.531
516635.156 | 3.0405e-09 | 3.5778e-09 | 1.0379e-10 | 4.8348e-09 | 3.723e-09 | 1.959e-10 | 5.2774e-10 | 2.1635e-10 | 1.0689e-11 | 426623.687
516647.313 | 3.0755e-09 | 3.5859e-09 | 1.0403e-10 | 4.8995e-09 | 3.7016e-09 | 1.9656e-10 | 5.2918e-10 | 2.1526e-10 | 1.0966e-11 | 426635.844
516659.5 | 3.1233e-09 | 3.5638e-09 | 1.0265e-10 | 4.8459e-09 | 3.7381e-09 | 1.9917e-10 | 5.2099e-10 | 2.1593e-10 | 1.0908e-11 | 426648.031
516671.656 | 3.0952e-09 | 3.5995e-09 | 1.0307e-10 | 4.8562e-09 | 3.691e-09 | 1.9806e-10 | 5.2776e-10 | 2.127e-10 | 1.0901e-11 | 426660.187
516683.813 | 3.1169e-09 | 3.5667e-09 | 1.042e-10 | 4.8069e-09 | 3.7073e-09 | 1.9644e-10 | 5.3001e-10 | 2.1459e-10 | 1.1014e-11 | 426672.344
516696 | 3.0766e-09 | 3.5622e-09 | 1.0436e-10 | 4.8271e-09 | 3.7374e-09 | 1.9524e-10 | 5.2911e-10 | 2.1672e-10 | 1.0869e-11 | 426684.531
516708.156 | 3.092e-09 | 3.5894e-09 | 1.0385e-10 | 4.8013e-09 | 3.6762e-09 | 1.9737e-10 | 5.2652e-10 | 2.165e-10 | 1.1014e-11 | 426696.687
516720.313 | 3.0654e-09 | 3.5611e-09 | 1.0295e-10 | 4.8451e-09 | 3.6835e-09 | 1.9857e-10 | 5.277e-10 | 2.1432e-10 | 1.1014e-11 | 426708.844
516732.5 | 3.1167e-09 | 3.6084e-09 | 1.0424e-10 | 4.8451e-09 | 3.6933e-09 | 1.9553e-10 | 5.2624e-10 | 2.1562e-10 | 1.0875e-11 | 426721.031
516744.656 | 3.0866e-09 | 3.5742e-09 | 1.0316e-10 | 4.7801e-09 | 3.6874e-09 | 1.9693e-10 | 5.2756e-10 | 2.1584e-10 | 1.0919e-11 | 426733.187
516756.813 | 3.1532e-09 | 3.5605e-09 | 1.0356e-10 | 4.9129e-09 | 3.7073e-09 | 1.9555e-10 | 5.2651e-10 | 2.1421e-10 | 1.1039e-11 | 426745.344
516769 | 3.1045e-09 | 3.6277e-09 | 1.0369e-10 | 4.8578e-09 | 3.7131e-09 | 1.9579e-10 | 5.2824e-10 | 2.1361e-10 | 1.0953e-11 | 426757.531
516781.156 | 3.1507e-09 | 3.5739e-09 | 1.0335e-10 | 4.7842e-09 | 3.7399e-09 | 1.9759e-10 | 5.3337e-10 | 2.1644e-10 | 1.0965e-11 | 426769.687
516793.313 | 3.1328e-09 | 3.6093e-09 | 1.0403e-10 | 4.822e-09 | 3.7243e-09 | 1.9493e-10 | 5.3069e-10 | 2.1854e-10 | 1.0921e-11 | 426781.844
516805.5 | 3.0711e-09 | 3.6393e-09 | 1.0368e-10 | 4.8223e-09 | 3.7142e-09 | 1.9581e-10 | 5.3484e-10 | 2.1589e-10 | 1.083e-11 | 426794.031
516817.656 | 3.1287e-09 | 3.552e-09 | 1.0319e-10 | 4.8845e-09 | 3.7074e-09 | 1.9637e-10 | 5.2642e-10 | 2.1608e-10 | 1.1045e-11 | 426806.187
516829.813 | 3.0852e-09 | 3.5843e-09 | 1.0428e-10 | 4.7954e-09 | 3.6852e-09 | 1.9796e-10 | 5.256e-10 | 2.1709e-10 | 1.0911e-11 | 426818.344
516842 | 3.0956e-09 | 3.5809e-09 | 1.0396e-10 | 4.8083e-09 | 3.7018e-09 | 1.9667e-10 | 5.2816e-10 | 2.1649e-10 | 1.0726e-11 | 426830.531
516854.156 | 3.0924e-09 | 3.5743e-09 | 1.0334e-10 | 4.7846e-09 | 3.6861e-09 | 1.9649e-10 | 5.2564e-10 | 2.1413e-10 | 1.0953e-11 | 426842.687
516866.313 | 3.0794e-09 | 3.5561e-09 | 1.0417e-10 | 4.7981e-09 | 3.699e-09 | 1.9777e-10 | 5.2793e-10 | 2.1796e-10 | 1.0924e-11 | 426854.844
516878.5 | 3.1041e-09 | 3.596e-09 | 1.0325e-10 | 4.8235e-09 | 3.7303e-09 | 1.9598e-10 | 5.3e-10 | 2.1528e-10 | 1.091e-11 | 426867.031
516890.656 | 3.097e-09 | 3.579e-09 | 1.0363e-10 | 4.8536e-09 | 3.7376e-09 | 1.959e-10 | 5.2504e-10 | 2.158e-10 | 1.108e-11 | 426879.187
516902.813 | 3.1072e-09 | 3.5816e-09 | 1.0359e-10 | 4.7725e-09 | 3.7396e-09 | 1.979e-10 | 5.2642e-10 | 2.1756e-10 | 1.0969e-11 | 426891.344
516915 | 3.0734e-09 | 3.6033e-09 | 1.0275e-10 | 4.8473e-09 | 3.6921e-09 | 1.9762e-10 | 5.3196e-10 | 2.1483e-10 | 1.1094e-11 | 426903.531
516927.156 | 3.1004e-09 | 3.606e-09 | 1.0316e-10 | 4.8269e-09 | 3.717e-09 | 1.9797e-10 | 5.273e-10 | 2.1547e-10 | 1.0907e-11 | 426915.687
516939.344 | 3.1005e-09 | 3.5729e-09 | 1.0329e-10 | 4.7992e-09 | 3.7284e-09 | 1.9679e-10 | 5.3085e-10 | 2.1539e-10 | 1.1008e-11 | 426927.875
516951.5 | 3.0638e-09 | 3.5597e-09 | 1.0434e-10 | 4.8008e-09 | 3.7515e-09 | 1.9717e-10 | 5.2947e-10 | 2.1421e-10 | 1.0932e-11 | 426940.031
516963.656 | 3.1363e-09 | 3.6215e-09 | 1.0439e-10 | 4.8437e-09 | 3.7127e-09 | 1.9781e-10 | 5.2668e-10 | 2.1663e-10 | 1.0924e-11 | 426952.187
516975.844 | 3.1007e-09 | 3.5783e-09 | 1.0374e-10 | 4.8009e-09 | 3.6722e-09 | 1.9694e-10 | 5.2653e-10 | 2.1594e-10 | 1.074e-11 | 426964.375
516988 | 3.0835e-09 | 3.576e-09 | 1.0339e-10 | 4.8135e-09 | 3.7049e-09 | 1.9641e-10 | 5.2815e-10 | 2.1731e-10 | 1.0938e-11 | 426976.531
517000.156 | 3.0812e-09 | 3.5743e-09 | 1.0497e-10 | 4.8314e-09 | 3.7073e-09 | 1.9748e-10 | 5.2701e-10 | 2.1649e-10 | 1.095e-11 | 426988.687
517012.344 | 3.0732e-09 | 3.5712e-09 | 1.0364e-10 | 4.8403e-09 | 3.6887e-09 | 1.9754e-10 | 5.3095e-10 | 2.1803e-10 | 1.0925e-11 | 427000.875
517024.5 | 3.0445e-09 | 3.5639e-09 | 1.0419e-10 | 4.799e-09 | 3.7031e-09 | 1.9701e-10 | 5.2509e-10 | 2.1683e-10 | 1.0867e-11 | 427013.031
517036.656 | 3.1101e-09 | 3.5476e-09 | 1.0293e-10 | 4.8603e-09 | 3.7236e-09 | 1.9764e-10 | 5.2598e-10 | 2.1736e-10 | 1.0911e-11 | 427025.187
517048.844 | 3.0651e-09 | 3.6039e-09 | 1.0307e-10 | 4.833e-09 | 3.7069e-09 | 1.9728e-10 | 5.2193e-10 | 2.1607e-10 | 1.097e-11 | 427037.375
517061 | 3.0894e-09 | 3.6015e-09 | 1.0285e-10 | 4.8343e-09 | 3.7405e-09 | 1.9646e-10 | 5.2728e-10 | 2.1611e-10 | 1.0946e-11 | 427049.531
517073.156 | 3.1252e-09 | 3.5802e-09 | 1.0374e-10 | 4.8115e-09 | 3.7435e-09 | 1.9651e-10 | 5.2769e-10 | 2.1743e-10 | 1.0903e-11 | 427061.687
517085.344 | 3.0789e-09 | 3.6208e-09 | 1.0354e-10 | 4.8263e-09 | 3.7234e-09 | 1.9676e-10 | 5.2883e-10 | 2.1683e-10 | 1.0839e-11 | 427073.875
517097.5 | 3.0882e-09 | 3.586e-09 | 1.0354e-10 | 4.821e-09 | 3.6998e-09 | 1.9475e-10 | 5.2756e-10 | 2.1603e-10 | 1.0711e-11 | 427086.031
517109.656 | 3.0825e-09 | 3.574e-09 | 1.0302e-10 | 4.833e-09 | 3.6821e-09 | 1.9596e-10 | 5.2042e-10 | 2.1695e-10 | 1.0701e-11 | 427098.187
517121.844 | 3.0786e-09 | 3.5734e-09 | 1.0284e-10 | 4.7958e-09 | 3.7011e-09 | 1.9609e-10 | 5.2164e-10 | 2.1538e-10 | 1.0827e-11 | 427110.375
517134 | 3.1006e-09 | 3.617e-09 | 1.0457e-10 | 4.7898e-09 | 3.6803e-09 | 1.962e-10 | 5.2678e-10 | 2.1496e-10 | 1.0876e-11 | 427122.531
517146.156 | 3.0709e-09 | 3.5931e-09 | 1.0279e-10 | 4.8131e-09 | 3.7288e-09 | 1.9541e-10 | 5.2321e-10 | 2.1412e-10 | 1.0886e-11 | 427134.687
517158.344 | 3.1126e-09 | 3.5701e-09 | 1.0407e-10 | 4.8366e-09 | 3.6956e-09 | 1.9636e-10 | 5.3087e-10 | 2.1643e-10 | 1.1074e-11 | 427146.875
517170.5 | 3.0824e-09 | 3.5756e-09 | 1.0235e-10 | 4.8394e-09 | 3.7328e-09 | 1.9563e-10 | 5.3259e-10 | 2.1671e-10 | 1.0791e-11 | 427159.031
517182.656 | 3.0936e-09 | 3.5612e-09 | 1.0344e-10 | 4.8263e-09 | 3.6824e-09 | 1.9595e-10 | 5.2533e-10 | 2.1396e-10 | 1.0885e-11 | 427171.187
517194.844 | 3.0892e-09 | 3.5639e-09 | 1.0302e-10 | 4.8218e-09 | 3.6618e-09 | 1.952e-10 | 5.2206e-10 | 2.1642e-10 | 1.1021e-11 | 427183.375
517207 | 3.1005e-09 | 3.5569e-09 | 1.0362e-10 | 4.7837e-09 | 3.7061e-09 | 1.9612e-10 | 5.2368e-10 | 2.1511e-10 | 1.0915e-11 | 427195.531
517219.156 | 3.0693e-09 | 3.578e-09 | 1.0395e-10 | 4.8398e-09 | 3.6878e-09 | 1.9453e-10 | 5.259e-10 | 2.1575e-10 | 1.094e-11 | 427207.687
517231.344 | 3.0933e-09 | 3.568e-09 | 1.0319e-10 | 4.7879e-09 | 3.706e-09 | 1.9617e-10 | 5.2801e-10 | 2.1688e-10 | 1.0997e-11 | 427219.875
517243.5 | 3.1242e-09 | 3.5978e-09 | 1.0263e-10 | 4.8445e-09 | 3.7061e-09 | 1.9546e-10 | 5.2124e-10 | 2.1433e-10 | 1.1018e-11 | 427232.031
517255.656 | 3.0984e-09 | 3.5821e-09 | 1.0303e-10 | 4.7878e-09 | 3.6774e-09 | 1.954e-10 | 5.2849e-10 | 2.1567e-10 | 1.0852e-11 | 427244.187
517267.844 | 3.0909e-09 | 3.5567e-09 | 1.0298e-10 | 4.7971e-09 | 3.6617e-09 | 1.9682e-10 | 5.2949e-10 | 2.1554e-10 | 1.0834e-11 | 427256.375
517280 | 3.0716e-09 | 3.5983e-09 | 1.0317e-10 | 4.8201e-09 | 3.7294e-09 | 1.9498e-10 | 5.2407e-10 | 2.1467e-10 | 1.0951e-11 | 427268.531
517292.188 | 3.1061e-09 | 3.5249e-09 | 1.0334e-10 | 4.8139e-09 | 3.6864e-09 | 1.9721e-10 | 5.3215e-10 | 2.1478e-10 | 1.1047e-11 | 427280.719
517304.344 | 3.0777e-09 | 3.5654e-09 | 1.0374e-10 | 4.8428e-09 | 3.6627e-09 | 1.9806e-10 | 5.2132e-10 | 2.1613e-10 | 1.0838e-11 | 427292.875
517316.5 | 3.0825e-09 | 3.6015e-09 | 1.0357e-10 | 4.7805e-09 | 3.6705e-09 | 1.9711e-10 | 5.3492e-10 | 2.1573e-10 | 1.093e-11 | 427305.031
517328.688 | 3.0862e-09 | 3.5585e-09 | 1.0397e-10 | 4.8592e-09 | 3.658e-09 | 1.9746e-10 | 5.2863e-10 | 2.1724e-10 | 1.0857e-11 | 427317.219
517340.844 | 3.1075e-09 | 3.5641e-09 | 1.0331e-10 | 4.8401e-09 | 3.7404e-09 | 1.9599e-10 | 5.2617e-10 | 2.1574e-10 | 1.0965e-11 | 427329.375
517353 | 3.0781e-09 | 3.5784e-09 | 1.0405e-10 | 4.8529e-09 | 3.6936e-09 | 1.9547e-10 | 5.2002e-10 | 2.1538e-10 | 1.1018e-11 | 427341.531
517365.188 | 3.0558e-09 | 3.581e-09 | 1.0266e-10 | 4.7917e-09 | 3.6903e-09 | 1.9647e-10 | 5.2725e-10 | 2.1316e-10 | 1.083e-11 | 427353.719
517377.344 | 3.1093e-09 | 3.5674e-09 | 1.0282e-10 | 4.8289e-09 | 3.7014e-09 | 1.9771e-10 | 5.2385e-10 | 2.1681e-10 | 1.0883e-11 | 427365.875
517389.5 | 3.0931e-09 | 3.6094e-09 | 1.0227e-10 | 4.8577e-09 | 3.7004e-09 | 1.9656e-10 | 5.2368e-10 | 2.1634e-10 | 1.0804e-11 | 427378.031
517401.688 | 3.1053e-09 | 3.5703e-09 | 1.031e-10 | 4.7968e-09 | 3.6847e-09 | 1.9795e-10 | 5.2648e-10 | 2.1717e-10 | 1.101e-11 | 427390.219
517413.844 | 3.0832e-09 | 3.5962e-09 | 1.0257e-10 | 4.8205e-09 | 3.6895e-09 | 1.9739e-10 | 5.219e-10 | 2.1444e-10 | 1.1021e-11 | 427402.375
517426 | 3.0954e-09 | 3.596e-09 | 1.0343e-10 | 4.8318e-09 | 3.7144e-09 | 1.9566e-10 | 5.249e-10 | 2.1592e-10 | 1.075e-11 | 427414.531
517438.188 | 3.1045e-09 | 3.5649e-09 | 1.0372e-10 | 4.8363e-09 | 3.7073e-09 | 1.972e-10 | 5.2811e-10 | 2.1571e-10 | 1.0889e-11 | 427426.719
517450.344 | 3.0826e-09 | 3.59e-09 | 1.0215e-10 | 4.8349e-09 | 3.7493e-09 | 1.9897e-10 | 5.1934e-10 | 2.169e-10 | 1.0847e-11 | 427438.875
517462.5 | 3.0909e-09 | 3.6062e-09 | 1.0318e-10 | 4.8015e-09 | 3.698e-09 | 1.9693e-10 | 5.2452e-10 | 2.1547e-10 | 1.0798e-11 | 427451.031
517474.688 | 3.0594e-09 | 3.5913e-09 | 1.0369e-10 | 4.788e-09 | 3.6938e-09 | 1.9684e-10 | 5.2805e-10 | 2.1544e-10 | 1.0946e-11 | 427463.219
517486.844 | 3.0904e-09 | 3.5767e-09 | 1.0438e-10 | 4.8302e-09 | 3.7304e-09 | 1.9537e-10 | 5.2876e-10 | 2.1681e-10 | 1.0847e-11 | 427475.375
517499 | 3.0821e-09 | 3.5808e-09 | 1.0499e-10 | 4.8595e-09 | 3.7636e-09 | 2.0785e-10 | 5.1983e-10 | 2.1795e-10 | 1.0857e-11 | 427487.531
517511.188 | 3.1376e-09 | 3.6058e-09 | 1.0572e-10 | 4.7774e-09 | 3.7219e-09 | 2.0933e-10 | 5.2214e-10 | 2.1625e-10 | 1.1089e-11 | 427499.719
517523.344 | 3.1759e-09 | 3.6397e-09 | 1.0516e-10 | 4.7898e-09 | 3.6991e-09 | 2.0838e-10 | 5.2349e-10 | 2.1749e-10 | 1.1046e-11 | 427511.875
517535.5 | 3.1123e-09 | 3.5846e-09 | 1.0539e-10 | 4.8571e-09 | 3.7017e-09 | 2.0992e-10 | 5.2449e-10 | 2.1464e-10 | 1.0962e-11 | 427524.031
517547.688 | 3.1249e-09 | 3.6058e-09 | 1.0473e-10 | 4.7957e-09 | 3.7202e-09 | 2.072e-10 | 5.2817e-10 | 2.131e-10 | 1.0947e-11 | 427536.219
517559.844 | 3.1215e-09 | 3.5895e-09 | 1.0462e-10 | 4.8053e-09 | 3.7029e-09 | 2.0926e-10 | 5.2398e-10 | 2.1556e-10 | 1.1019e-11 | 427548.375
517572 | 3.1242e-09 | 3.5796e-09 | 1.0469e-10 | 4.7737e-09 | 3.7017e-09 | 2.0768e-10 | 5.261e-10 | 2.1488e-10 | 1.1023e-11 | 427560.531
517584.188 | 3.1117e-09 | 3.6058e-09 | 1.0539e-10 | 4.8482e-09 | 3.7399e-09 | 2.0713e-10 | 5.2848e-10 | 2.1649e-10 | 1.1005e-11 | 427572.719
517596.344 | 3.1206e-09 | 3.5815e-09 | 1.061e-10 | 4.8077e-09 | 3.7384e-09 | 2.0816e-10 | 5.309e-10 | 2.1656e-10 | 1.0978e-11 | 427584.875
517608.5 | 3.0794e-09 | 3.5873e-09 | 1.0464e-10 | 4.7919e-09 | 3.7095e-09 | 2.0761e-10 | 5.2569e-10 | 2.1591e-10 | 1.0974e-11 | 427597.031
517620.688 | 3.0668e-09 | 3.6102e-09 | 1.0484e-10 | 4.7822e-09 | 3.682e-09 | 2.0873e-10 | 5.235e-10 | 2.1571e-10 | 1.1019e-11 | 427609.219
517632.844 | 3.0995e-09 | 3.6027e-09 | 1.0476e-10 | 4.8113e-09 | 3.6903e-09 | 2.0749e-10 | 5.2339e-10 | 2.1685e-10 | 1.1149e-11 | 427621.375
517645 | 3.1182e-09 | 3.5628e-09 | 1.0486e-10 | 4.8106e-09 | 3.6925e-09 | 2.0705e-10 | 5.265e-10 | 2.1684e-10 | 1.1001e-11 | 427633.531
517657.188 | 3.112e-09 | 3.5718e-09 | 1.0404e-10 | 4.8104e-09 | 3.7044e-09 | 2.0502e-10 | 5.2621e-10 | 2.1661e-10 | 1.0987e-11 | 427645.719
517669.344 | 3.1071e-09 | 3.6007e-09 | 1.0632e-10 | 4.7837e-09 | 3.7054e-09 | 2.0925e-10 | 5.2593e-10 | 2.174e-10 | 1.0972e-11 | 427657.875
517681.531 | 3.0619e-09 | 3.5788e-09 | 1.0478e-10 | 4.7815e-09 | 3.7227e-09 | 2.0734e-10 | 5.2665e-10 | 2.124e-10 | 1.0922e-11 | 427670.062
517693.688 | 3.1188e-09 | 3.6151e-09 | 1.0517e-10 | 4.8159e-09 | 3.7128e-09 | 2.0671e-10 | 5.2779e-10 | 2.1244e-10 | 1.101e-11 | 427682.219
517705.844 | 3.0897e-09 | 3.5647e-09 | 1.0615e-10 | 4.8076e-09 | 3.7374e-09 | 2.0615e-10 | 5.2988e-10 | 2.1346e-10 | 1.0879e-11 | 427694.375
517718.031 | 3.0961e-09 | 3.5899e-09 | 1.0351e-10 | 4.8102e-09 | 3.758e-09 | 2.0735e-10 | 5.2062e-10 | 2.1456e-10 | 1.0858e-11 | 427706.562
517730.188 | 3.1093e-09 | 3.5961e-09 | 1.0389e-10 | 4.827e-09 | 3.7281e-09 | 2.0754e-10 | 5.2216e-10 | 2.1478e-10 | 1.1065e-11 | 427718.719
517742.344 | 3.111e-09 | 3.5942e-09 | 1.0507e-10 | 4.7622e-09 | 3.6988e-09 | 2.0576e-10 | 5.2258e-10 | 2.154e-10 | 1.1007e-11 | 427730.875
517754.531 | 3.0908e-09 | 3.5648e-09 | 1.0366e-10 | 4.7818e-09 | 3.6796e-09 | 2.0474e-10 | 5.2635e-10 | 2.1297e-10 | 1.0899e-11 | 427743.062
517766.688 | 3.0941e-09 | 3.6094e-09 | 1.0516e-10 | 4.797e-09 | 3.6917e-09 | 2.0497e-10 | 5.2165e-10 | 2.1136e-10 | 1.0929e-11 | 427755.219
517778.844 | 3.0753e-09 | 3.6134e-09 | 1.0439e-10 | 4.827e-09 | 3.7241e-09 | 2.0371e-10 | 5.2608e-10 | 2.1516e-10 | 1.1e-11 | 427767.375
517791.031 | 3.0935e-09 | 3.5923e-09 | 1.0527e-10 | 4.8553e-09 | 3.7251e-09 | 2.0351e-10 | 5.2446e-10 | 2.1389e-10 | 1.0965e-11 | 427779.562
517803.188 | 3.0989e-09 | 3.5375e-09 | 1.0487e-10 | 4.7766e-09 | 3.7166e-09 | 2.0537e-10 | 5.2321e-10 | 2.1563e-10 | 1.0821e-11 | 427791.719
517815.344 | 3.0939e-09 | 3.6049e-09 | 1.0354e-10 | 4.7544e-09 | 3.7162e-09 | 2.0527e-10 | 5.2778e-10 | 2.1495e-10 | 1.0992e-11 | 427803.875
517827.531 | 3.1175e-09 | 3.5812e-09 | 1.0457e-10 | 4.7724e-09 | 3.7141e-09 | 2.0412e-10 | 5.2711e-10 | 2.1458e-10 | 1.0959e-11 | 427816.062
517839.688 | 3.095e-09 | 3.573e-09 | 1.0336e-10 | 4.7564e-09 | 3.6985e-09 | 2.0709e-10 | 5.2688e-10 | 2.1169e-10 | 1.0868e-11 | 427828.219

## Calibrated HC outgas rate
Pressure Contribution from Flag Hydrocarbons
40M Lab RGA Scan Results
Description: | 8 BOSEMs
Oven Used: | C
No. of BOSEMs | 8
| 4/23 - 4/25 RUN | [5 empty] | 4/29-5/5 RUN
Coil Current (mA) | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
Temperature (C) | 23.7 | 48.3 | 95 | 178.9 | 178.9 | 22 | 178.9 | 178.9 | 22
Time (from run start) | 5:50 | 23:13 | 29:42 | 32:48 | 46:46 | NA | 8:40 | 143:51 | NA
AMU 41 (Amps) | 8.48e-12 | 3.72e-11 | 1.7e-09 | 1.34e-07 | 5.76e-08 |  | 3.61e-08 | 3.7e-09 | 1.11e-12
AMU 43 (Amps) | 9.7e-12 | 2.97e-11 | 1.75e-09 | 1.95e-07 | 7e-08 |  | 4.65e-08 | 4.76e-09 | 8.69e-13
AMU 53 (Amps) | 1.11e-12 | 3.83e-12 | 5.55e-11 | 4.71e-09 | 2.71e-09 |  | 1.54e-09 | 2.07e-10 | 1.16e-13
AMU 55 (Amps) | 3.76e-12 | 1.36e-11 | 1.95e-10 | 1.5e-08 | 6.18e-09 |  | 4.2e-09 | 5.27e-10 | 4.09e-13
AMU 57 (Amps) | 2.87e-12 | 1.03e-11 | 1.07e-10 | 9.56e-09 | 3.35e-09 |  | 2.26e-09 | 2.12e-10 | 1.76e-13
Sum Flag H/C AMUs (Amps) | 2.592e-11 | 9.463e-11 | 3.8075e-09 | 3.5827e-07 | 1.3984e-07 |  | 9.06e-08 | 9.406e-09 | 2.68e-12
plot notes: |  |  | not equilibrium | peak | 14 hrs | notional | peak (8 hrs) | 143 hrs | dirty oven?
Flag H/C Outgassing (torr-L/s/BOSEM)
4/7 Cal | 1.0694e-12 | 3.9043e-12 | 1.5709e-10 | 1.4782e-08 | 5.7696e-09 | 1.0694e-12 | 3.738e-09 | 3.8808e-10
5/16 Cal | [8 empty] | 4.7915e-11
plot | 1.0694e-12 | 3.9043e-12 | 1.5709e-10 | 1.4782e-08 | 5.7696e-09 | 1.0694e-12 | 3.738e-09 | 3.8808e-10 | 4.7915e-11
N.B.: These calibrations were not performed during either of the two runs in the table above. One was before and one after.
Cal Date | 2014-04-07 | 2014-05-16
Cal Time | 6:46 | 12:12
Calib leak rate (torr-L/s, Argon) | 2.36e-10 | 2.36e-10
AMU 40 (w/leak open) (Amps) | 7.15e-10 | 1.99e-12
AMU 40 (background) (Amps) |  | 3.4e-13
Calib leak contributes (Amps) | 7.15e-10 | 1.65e-12